2012-10-31 11:03 | 23.9666 | 165.8614 | 135.4931 | 165.8847 | 126.5034 | 64.6821 | 0.014288 | 0.35177 | 0.005026 | 24.6199 | 0.059037 | 0.95788 | 0.056551 | 16.2252 | 19.499 | 4.4592 | 0.061577 | 146.3624 | 115.9941 | 146.3857 | 107.0044
2012-10-31 11:03 | 23.9621 | 165.0588 | 134.8456 | 165.0043 | 125.8932 | 64.5729 | 0.014294 | 0.35181 | 0.005029 | 24.6126 | 0.059141 | 0.9595 | 0.056746 | 16.224 | 19.5506 | 4.4517 | 0.061775 | 145.5082 | 115.295 | 145.4537 | 106.3426
2012-10-31 11:03 | 23.9636 | 164.3754 | 134.2846 | 164.3131 | 125.4605 | 64.503 | 0.014269 | 0.35161 | 0.005017 | 24.6416 | 0.059194 | 0.96028 | 0.056843 | 16.2226 | 19.4879 | 4.4468 | 0.06186 | 144.8875 | 114.7967 | 144.8252 | 105.9726
2012-10-31 11:03 | 23.9636 | 163.679 | 133.6841 | 163.6868 | 124.8552 | 64.4278 | 0.014275 | 0.35165 | 0.00502 | 24.6343 | 0.059235 | 0.96098 | 0.056923 | 16.2231 | 19.4839 | 4.4417 | 0.061943 | 144.1951 | 114.2002 | 144.2029 | 105.3713
2012-10-31 11:03 | 23.9621 | 162.9425 | 133.0517 | 162.8725 | 124.3931 | 64.3608 | 0.014285 | 0.35165 | 0.005023 | 24.617 | 0.059204 | 0.9605 | 0.056865 | 16.2236 | 19.5266 | 4.437 | 0.061888 | 143.4159 | 113.5251 | 143.3459 | 104.8665
2012-10-31 11:03 | 23.9658 | 162.126 | 132.4055 | 162.0172 | 123.8183 | 64.2516 | 0.014294 | 0.35157 | 0.005025 | 24.5954 | 0.05916 | 0.95994 | 0.05679 | 16.2261 | 19.5182 | 4.4295 | 0.061815 | 142.6078 | 112.8873 | 142.499 | 104.3001
2012-10-31 11:03 | 23.9621 | 161.4617 | 131.821 | 161.3529 | 123.2402 | 64.1724 | 0.014282 | 0.35155 | 0.005021 | 24.6151 | 0.059175 | 0.96018 | 0.056819 | 16.2261 | 19.5346 | 4.424 | 0.06184 | 141.9271 | 112.2864 | 141.8183 | 103.7056
2012-10-31 11:03 | 23.9718 | 160.8771 | 131.3723 | 160.714 | 123.0331 | 64.1065 | 0.014297 | 0.35155 | 0.005026 | 24.5893 | 0.059081 | 0.95856 | 0.056633 | 16.2246 | 19.5282 | 4.4195 | 0.061659 | 141.3489 | 111.8441 | 141.1858 | 103.5049
2012-10-31 11:03 | 23.9755 | 160.0614 | 130.8032 | 159.9566 | 122.4663 | 64.0094 | 0.014285 | 0.35151 | 0.005021 | 24.6069 | 0.059197 | 0.96044 | 0.056855 | 16.2245 | 19.54 | 4.4128 | 0.061876 | 140.5214 | 111.2632 | 140.4166 | 102.9263
2012-10-31 11:03 | 23.9748 | 159.3621 | 130.2107 | 159.1641 | 121.8192 | 63.9256 | 0.014285 | 0.35152 | 0.005022 | 24.6079 | 0.059112 | 0.95898 | 0.056687 | 16.2232 | 19.5192 | 4.407 | 0.061709 | 139.8429 | 110.6915 | 139.6449 | 102.3
2012-10-31 11:03 | 23.9778 | 158.6511 | 129.6221 | 158.4766 | 121.2939 | 63.8493 | 0.014294 | 0.35144 | 0.005023 | 24.5863 | 0.05916 | 0.95975 | 0.056779 | 16.2229 | 19.5182 | 4.4018 | 0.061802 | 139.1329 | 110.1039 | 138.9584 | 101.7757
2012-10-31 11:03 | 23.9778 | 158.0422 | 129.107 | 157.7319 | 120.8645 | 63.7794 | 0.014285 | 0.35136 | 0.005019 | 24.5968 | 0.059182 | 0.96028 | 0.056831 | 16.2259 | 19.5262 | 4.397 | 0.06185 | 138.516 | 109.5808 | 138.2057 | 101.3383
2012-10-31 11:03 | 23.98 | 157.3619 | 128.6134 | 157.1604 | 120.2398 | 63.7077 | 0.014294 | 0.35142 | 0.005023 | 24.5853 | 0.059248 | 0.96131 | 0.056956 | 16.2252 | 19.5124 | 4.392 | 0.061979 | 137.8495 | 109.101 | 137.648 | 100.7274
2012-10-31 11:03 | 23.9778 | 156.6621 | 128.0315 | 156.4102 | 119.7172 | 63.6147 | 0.014285 | 0.35138 | 0.005019 | 24.5978 | 0.059094 | 0.95903 | 0.056673 | 16.2288 | 19.5182 | 4.3856 | 0.061692 | 137.1439 | 108.5133 | 136.892 | 100.199
2012-10-31 11:03 | 23.9808 | 156.049 | 127.558 | 155.7546 | 119.4695 | 63.5442 | 0.014288 | 0.35132 | 0.00502 | 24.5886 | 0.059081 | 0.95869 | 0.056641 | 16.2268 | 19.5292 | 4.3807 | 0.061661 | 136.5198 | 108.0288 | 136.2254 | 99.9403
2012-10-31 11:03 | 23.9853 | 155.3835 | 127.067 | 155.1434 | 118.9462 | 63.4743 | 0.014266 | 0.35124 | 0.005011 | 24.6204 | 0.059204 | 0.96044 | 0.056862 | 16.2226 | 19.5096 | 4.3759 | 0.061873 | 135.8739 | 107.5574 | 135.6338 | 99.4366
2012-10-31 11:03 | 23.9838 | 154.7819 | 126.5473 | 154.5032 | 118.5537 | 63.4153 | 0.014288 | 0.35141 | 0.005021 | 24.5946 | 0.059194 | 0.96028 | 0.056843 | 16.2226 | 19.5121 | 4.3719 | 0.061864 | 135.2698 | 107.0352 | 134.9911 | 99.0416
2012-10-31 11:04 | 23.9965 | 154.0979 | 126.0038 | 153.7497 | 118.126 | 63.3171 | 0.014285 | 0.35128 | 0.005018 | 24.5907 | 0.059109 | 0.95894 | 0.056682 | 16.2232 | 19.5208 | 4.3651 | 0.0617 | 134.5771 | 106.483 | 134.2289 | 98.6052
2012-10-31 11:04 | 23.9883 | 153.2695 | 125.4548 | 153.0413 | 117.5827 | 63.2373 | 0.014288 | 0.35121 | 0.005018 | 24.5805 | 0.059169 | 0.95986 | 0.056794 | 16.2224 | 19.5287 | 4.3596 | 0.061812 | 133.7408 | 105.9261 | 133.5126 | 98.054
2012-10-31 11:04 | 23.998 | 152.7108 | 124.9619 | 152.4285 | 117.1219 | 63.1662 | 0.014272 | 0.35118 | 0.005012 | 24.606 | 0.059175 | 0.96011 | 0.056815 | 16.2249 | 19.5625 | 4.3547 | 0.061827 | 133.1483 | 105.3994 | 132.866 | 97.5594
2012-10-31 11:04 | 23.9845 | 152.0633 | 124.4802 | 151.7734 | 116.6304 | 63.0986 | 0.014288 | 0.35113 | 0.005017 | 24.5754 | 0.059204 | 0.96044 | 0.056862 | 16.2226 | 19.5249 | 4.35 | 0.061879 | 132.5384 | 104.9553 | 132.2485 | 97.1055
2012-10-31 11:04 | 23.9905 | 151.4084 | 123.961 | 151.0762 | 116.3064 | 63.0142 | 0.014269 | 0.35106 | 0.005009 | 24.6031 | 0.059144 | 0.95943 | 0.056745 | 16.2219 | 19.567 | 4.3442 | 0.061754 | 131.8414 | 104.394 | 131.5092 | 96.7394
2012-10-31 11:04 | 23.9905 | 150.744 | 123.4664 | 150.3308 | 115.783 | 62.9322 | 0.014275 | 0.35108 | 0.005012 | 24.5938 | 0.059062 | 0.9581 | 0.056587 | 16.222 | 19.5188 | 4.3385 | 0.061599 | 131.2252 | 103.9476 | 130.812 | 96.2642
2012-10-31 11:04 | 23.9905 | 150.1956 | 122.9909 | 149.7478 | 115.1953 | 62.8784 | 0.014288 | 0.351 | 0.005015 | 24.5663 | 0.059141 | 0.95963 | 0.056754 | 16.2262 | 19.563 | 4.3348 | 0.061769 | 130.6326 | 103.4279 | 130.1848 | 95.6323
2012-10-31 11:04 | 23.9965 | 149.5261 | 122.4683 | 149.1209 | 114.7425 | 62.8039 | 0.014279 | 0.35105 | 0.005013 | 24.5848 | 0.059125 | 0.9594 | 0.056725 | 16.2267 | 19.569 | 4.3297 | 0.061738 | 129.9571 | 102.8993 | 129.5519 | 95.1735
2012-10-31 11:04 | 23.98 | 148.9038 | 121.9803 | 148.5103 | 114.1916 | 62.7345 | 0.014279 | 0.35102 | 0.005012 | 24.5828 | 0.059106 | 0.95872 | 0.056666 | 16.2204 | 19.5324 | 4.3249 | 0.061678 | 129.3714 | 102.4479 | 128.9779 | 94.6592
2012-10-31 11:04 | 23.995 | 148.2283 | 121.4593 | 147.8234 | 113.8276 | 62.6623 | 0.014272 | 0.351 | 0.00501 | 24.5939 | 0.059219 | 0.96074 | 0.056894 | 16.2236 | 19.5715 | 4.3199 | 0.061904 | 128.6568 | 101.8878 | 128.2519 | 94.2561
2012-10-31 11:04 | 23.9935 | 147.5327 | 120.8878 | 147.0818 | 113.413 | 62.5542 | 0.014279 | 0.351 | 0.005012 | 24.5818 | 0.059232 | 0.96106 | 0.056926 | 16.2254 | 19.5901 | 4.3125 | 0.061938 | 127.9426 | 101.2977 | 127.4917 | 93.8229
2012-10-31 11:04 | 24.0017 | 146.8973 | 120.421 | 146.5042 | 112.9741 | 62.4999 | 0.014297 | 0.35097 | 0.005018 | 24.5489 | 0.059075 | 0.95855 | 0.056626 | 16.226 | 19.6143 | 4.3087 | 0.061644 | 127.283 | 100.8067 | 126.8899 | 93.3598
2012-10-31 11:04 | 23.9995 | 146.321 | 119.982 | 145.9281 | 112.5703 | 62.4236 | 0.014288 | 0.35096 | 0.005015 | 24.5633 | 0.059179 | 0.96011 | 0.056818 | 16.2238 | 19.6241 | 4.3035 | 0.061833 | 126.6969 | 100.3579 | 126.304 | 92.9462
2012-10-31 11:04 | 23.998 | 145.6724 | 119.4563 | 145.2181 | 112.1067 | 62.3571 | 0.014285 | 0.35089 | 0.005012 | 24.5634 | 0.059097 | 0.95881 | 0.056663 | 16.2243 | 19.6066 | 4.2989 | 0.061675 | 126.0658 | 99.8497 | 125.6115 | 92.5001
2012-10-31 11:04 | 23.9987 | 144.9531 | 118.8913 | 144.5028 | 111.6945 | 62.2629 | 0.014297 | 0.35087 | 0.005016 | 24.5418 | 0.059087 | 0.95845 | 0.056632 | 16.221 | 19.5712 | 4.2924 | 0.061648 | 125.3819 | 99.3201 | 124.9316 | 92.1233
2012-10-31 11:04 | 23.9965 | 144.3621 | 118.4411 | 143.9196 | 111.2114 | 62.1918 | 0.014288 | 0.35086 | 0.005013 | 24.5562 | 0.059197 | 0.96028 | 0.056846 | 16.2218 | 19.577 | 4.2875 | 0.061859 | 124.7851 | 98.8641 | 124.3426 | 91.6344
2012-10-31 11:04 | 23.998 | 143.7903 | 117.9871 | 143.3365 | 110.6563 | 62.1456 | 0.014291 | 0.35082 | 0.005014 | 24.548 | 0.059119 | 0.95923 | 0.056709 | 16.2254 | 19.5745 | 4.2843 | 0.061723 | 124.2158 | 98.4126 | 123.762 | 91.0818
2012-10-31 11:04 | 24.0032 | 143.1379 | 117.48 | 142.6919 | 110.139 | 62.0664 | 0.014275 | 0.35085 | 0.005008 | 24.5776 | 0.059097 | 0.95854 | 0.056647 | 16.2197 | 19.5516 | 4.2789 | 0.061655 | 123.5863 | 97.9284 | 123.1403 | 90.5874
2012-10-31 11:04 | 23.9987 | 142.4875 | 116.9367 | 141.9726 | 109.7711 | 61.9873 | 0.014285 | 0.35082 | 0.005011 | 24.5583 | 0.059021 | 0.95761 | 0.056519 | 16.2249 | 19.5832 | 4.2734 | 0.06153 | 122.9043 | 97.3535 | 122.3894 | 90.1879
2012-10-31 11:04 | 24.0002 | 141.8434 | 116.4678 | 141.4707 | 109.3562 | 61.9208 | 0.014275 | 0.35074 | 0.005007 | 24.5705 | 0.059138 | 0.95927 | 0.056729 | 16.2209 | 19.5606 | 4.2688 | 0.061736 | 122.2828 | 96.9072 | 121.9101 | 89.7956
2012-10-31 11:04 | 24.001 | 141.3064 | 116.0552 | 140.8455 | 108.865 | 61.8561 | 0.014275 | 0.35071 | 0.005006 | 24.5685 | 0.05915 | 0.95999 | 0.056784 | 16.2298 | 19.5935 | 4.2644 | 0.06179 | 121.7129 | 96.4617 | 121.252 | 89.2715
2012-10-31 11:04 | 24.0047 | 140.7187 | 115.5507 | 140.2157 | 108.2972 | 61.7792 | 0.014275 | 0.3507 | 0.005006 | 24.5674 | 0.059201 | 0.96061 | 0.056869 | 16.2263 | 19.6133 | 4.2591 | 0.061875 | 121.1054 | 95.9374 | 120.6024 | 88.6839
2012-10-31 11:04 | 23.9935 | 140.0855 | 115.0314 | 139.6327 | 107.9076 | 61.7278 | 0.014282 | 0.35064 | 0.005008 | 24.5514 | 0.059072 | 0.95842 | 0.056616 | 16.2246 | 19.6061 | 4.2555 | 0.061624 | 120.4794 | 95.4253 | 120.0266 | 88.3015
2012-10-31 11:05 | 23.998 | 139.5604 | 114.6038 | 139.1 | 107.6019 | 61.6653 | 0.014272 | 0.3506 | 0.005004 | 24.5655 | 0.058974 | 0.95689 | 0.056432 | 16.2256 | 19.6066 | 4.2512 | 0.061436 | 119.9538 | 94.9972 | 119.4934 | 87.9953
2012-10-31 11:05 | 23.9905 | 139.0848 | 114.1907 | 138.5287 | 107.1176 | 61.592 | 0.014285 | 0.35061 | 0.005009 | 24.5442 | 0.059131 | 0.9593 | 0.056724 | 16.2233 | 19.6031 | 4.2462 | 0.061733 | 119.4817 | 94.5876 | 118.9256 | 87.5145
2012-10-31 11:05 | 23.9995 | 138.5415 | 113.7714 | 138.0162 | 106.7635 | 61.5313 | 0.014285 | 0.3505 | 0.005007 | 24.5361 | 0.059075 | 0.95852 | 0.056625 | 16.2255 | 19.6282 | 4.242 | 0.061632 | 118.9133 | 94.1432 | 118.388 | 87.1353
2012-10-31 11:05 | 23.9927 | 137.8254 | 113.2493 | 137.331 | 106.4049 | 61.4544 | 0.014279 | 0.35047 | 0.005004 | 24.5444 | 0.059106 | 0.95895 | 0.05668 | 16.2243 | 19.6173 | 4.2367 | 0.061684 | 118.2081 | 93.632 | 117.7137 | 86.7876
2012-10-31 11:05 | 23.9995 | 137.2036 | 112.7825 | 136.6787 | 105.9615 | 61.3822 | 0.014282 | 0.35051 | 0.005006 | 24.5423 | 0.059059 | 0.95842 | 0.056603 | 16.2282 | 19.6201 | 4.2317 | 0.061609 | 117.5835 | 93.1624 | 117.0586 | 86.3414
2012-10-31 11:05 | 23.998 | 136.6389 | 112.334 | 136.0989 | 105.6309 | 61.3203 | 0.014269 | 0.35041 | 0.005 | 24.5575 | 0.059081 | 0.95859 | 0.056635 | 16.225 | 19.6507 | 4.2274 | 0.061635 | 116.9882 | 92.6833 | 116.4482 | 85.9802
2012-10-31 11:05 | 23.989 | 136.0171 | 111.8591 | 135.4926 | 105.2286 | 61.2394 | 0.014279 | 0.35041 | 0.005004 | 24.5403 | 0.059094 | 0.9589 | 0.056665 | 16.2266 | 19.6377 | 4.2218 | 0.061669 | 116.3794 | 92.2214 | 115.8549 | 85.5909
2012-10-31 11:05 | 23.9912 | 135.3876 | 111.4068 | 134.9589 | 104.6748 | 61.1915 | 0.014269 | 0.35038 | 0.005 | 24.5555 | 0.059094 | 0.95881 | 0.05666 | 16.2251 | 19.6118 | 4.2185 | 0.06166 | 115.7758 | 91.795 | 115.3471 | 85.063
2012-10-31 11:05 | 23.9905 | 134.8281 | 110.9252 | 134.2541 | 104.0729 | 61.1215 | 0.014269 | 0.35041 | 0.005 | 24.5575 | 0.059175 | 0.96014 | 0.056816 | 16.2254 | 19.5911 | 4.2137 | 0.061816 | 115.237 | 91.3341 | 114.663 | 84.4818
2012-10-31 11:05 | 23.995 | 134.316 | 110.4905 | 133.7461 | 103.7181 | 61.0447 | 0.014288 | 0.35035 | 0.005006 | 24.5209 | 0.059157 | 0.95999 | 0.05679 | 16.2279 | 19.6477 | 4.2084 | 0.061796 | 114.6683 | 90.8428 | 114.0984 | 84.0704
2012-10-31 11:05 | 23.9898 | 133.7944 | 110.0877 | 133.1979 | 103.3235 | 60.9996 | 0.014275 | 0.35043 | 0.005002 | 24.5482 | 0.059134 | 0.95955 | 0.056742 | 16.2266 | 19.5783 | 4.2053 | 0.061744 | 114.2161 | 90.5094 | 113.6196 | 83.7452
2012-10-31 11:05 | 23.995 | 133.184 | 109.5554 | 132.6144 | 102.7501 | 60.9204 | 0.014279 | 0.35038 | 0.005003 | 24.5383 | 0.05909 | 0.95878 | 0.056654 | 16.2258 | 19.5755 | 4.1999 | 0.061657 | 113.6085 | 89.9799 | 113.0389 | 83.1746
2012-10-31 11:05 | 23.9883 | 132.6344 | 109.0831 | 132.0459 | 102.4788 | 60.8499 | 0.014294 | 0.35031 | 0.005007 | 24.5075 | 0.059182 | 0.96051 | 0.056845 | 16.2298 | 19.5849 | 4.195 | 0.061852 | 113.0495 | 89.4982 | 112.461 | 82.8939
2012-10-31 11:05 | 23.9905 | 132.1742 | 108.7296 | 131.6088 | 102.1936 | 60.806 | 0.014272 | 0.35035 | 0.005 | 24.5483 | 0.059141 | 0.95965 | 0.056754 | 16.2264 | 19.5911 | 4.192 | 0.061754 | 112.5831 | 89.1385 | 112.0177 | 82.6025
2012-10-31 11:05 | 23.977 | 131.6831 | 108.3339 | 131.1064 | 101.7983 | 60.7603 | 0.014256 | 0.35028 | 0.004994 | 24.5708 | 0.05926 | 0.96158 | 0.056983 | 16.2265 | 19.5495 | 4.1888 | 0.061977 | 112.1336 | 88.7844 | 111.5569 | 82.2488
2012-10-31 11:05 | 23.9845 | 131.1253 | 107.9251 | 130.6213 | 101.337 | 60.691 | 0.014282 | 0.35031 | 0.005003 | 24.5281 | 0.059216 | 0.96092 | 0.056902 | 16.2274 | 19.557 | 4.184 | 0.061905 | 111.5683 | 88.3681 | 111.0643 | 81.78
2012-10-31 11:05 | 23.9883 | 130.5143 | 107.4257 | 129.9341 | 100.9551 | 60.6193 | 0.014272 | 0.35031 | 0.005 | 24.5453 | 0.059157 | 0.95991 | 0.056785 | 16.2264 | 19.5487 | 4.1791 | 0.061785 | 110.9656 | 87.877 | 110.3854 | 81.4064
2012-10-31 11:05 | 23.98 | 129.9602 | 106.971 | 129.3191 | 100.5688 | 60.5523 | 0.014263 | 0.35027 | 0.004996 | 24.5577 | 0.05916 | 0.9601 | 0.056799 | 16.2288 | 19.5404 | 4.1745 | 0.061795 | 110.4198 | 87.4306 | 109.7787 | 81.0284
2012-10-31 11:05 | 23.9898 | 129.4395 | 106.5419 | 128.8749 | 100.1967 | 60.4991 | 0.014272 | 0.35024 | 0.004999 | 24.5402 | 0.059172 | 0.9602 | 0.056817 | 16.2272 | 19.5502 | 4.1708 | 0.061816 | 109.8893 | 86.9917 | 109.3247 | 80.6465
2012-10-31 11:05 | 23.9853 | 128.9772 | 106.1629 | 128.3746 | 99.9352 | 60.4459 | 0.014269 | 0.35024 | 0.004998 | 24.5454 | 0.059109 | 0.95932 | 0.056704 | 16.2296 | 19.5297 | 4.1671 | 0.061702 | 109.4475 | 86.6332 | 108.8449 | 80.4055
2012-10-31 11:05 | 23.9883 | 128.4157 | 105.7158 | 127.8133 | 99.4921 | 60.3881 | 0.014275 | 0.35027 | 0.005 | 24.5371 | 0.059172 | 0.96021 | 0.056818 | 16.2275 | 19.5207 | 4.1632 | 0.061818 | 108.895 | 86.1951 | 108.2926 | 79.9714
2012-10-31 11:06 | 23.9965 | 127.9206 | 105.342 | 127.2459 | 99.1222 | 60.3402 | 0.014269 | 0.35019 | 0.004997 | 24.5424 | 0.059235 | 0.96119 | 0.056936 | 16.2268 | 19.5409 | 4.1599 | 0.061933 | 108.3797 | 85.8011 | 107.705 | 79.5813
2012-10-31 11:06 | 23.9905 | 127.4343 | 104.9994 | 126.7826 | 98.844 | 60.276 | 0.014272 | 0.35015 | 0.004997 | 24.5341 | 0.05915 | 0.95972 | 0.056767 | 16.2252 | 19.571 | 4.1554 | 0.061764 | 107.8633 | 85.4284 | 107.2116 | 79.273
2012-10-31 11:06 | 23.983 | 126.9465 | 104.5986 | 126.3636 | 98.553 | 60.2379 | 0.014269 | 0.35017 | 0.004997 | 24.5403 | 0.059109 | 0.95911 | 0.056692 | 16.2262 | 19.4913 | 4.1528 | 0.061689 | 107.4552 | 85.1073 | 106.8723 | 79.0617
2012-10-31 11:06 | 23.9972 | 126.5264 | 104.2497 | 125.894 | 98.0757 | 60.1766 | 0.014266 | 0.35015 | 0.004995 | 24.5444 | 0.059157 | 0.96017 | 0.056801 | 16.2308 | 19.5657 | 4.1486 | 0.061796 | 106.9607 | 84.684 | 106.3283 | 78.51
2012-10-31 11:06 | 23.992 | 125.9993 | 103.8399 | 125.3481 | 97.6395 | 60.1234 | 0.014279 | 0.35014 | 0.005 | 24.5211 | 0.059157 | 0.95994 | 0.056787 | 16.2269 | 19.5324 | 4.1449 | 0.061787 | 106.4669 | 84.3075 | 105.8157 | 78.1071
2012-10-31 11:06 | 23.9957 | 125.5041 | 103.4163 | 124.8035 | 97.3106 | 60.0668 | 0.014291 | 0.35007 | 0.005003 | 24.4955 | 0.059106 | 0.9591 | 0.056688 | 16.2267 | 19.6003 | 4.141 | 0.061691 | 105.9038 | 83.816 | 105.2032 | 77.7103
2012-10-31 11:06 | 23.9912 | 124.997 | 103.0413 | 124.3537 | 96.894 | 60.0119 | 0.014269 | 0.35005 | 0.004995 | 24.5322 | 0.059106 | 0.95923 | 0.056696 | 16.2289 | 19.5316 | 4.1372 | 0.061691 | 105.4654 | 83.5097 | 104.8221 | 77.3624
2012-10-31 11:06 | 23.9935 | 124.5463 | 102.6806 | 123.8422 | 96.5182 | 59.9639 | 0.014282 | 0.35007 | 0.005 | 24.5109 | 0.059056 | 0.95856 | 0.056609 | 16.2314 | 19.5339 | 4.1339 | 0.061609 | 105.0124 | 83.1467 | 104.3083 | 76.9843
2012-10-31 11:06 | 24.0002 | 124.0202 | 102.2487 | 123.3239 | 96.0939 | 59.8975 | 0.014275 | 0.35004 | 0.004997 | 24.5209 | 0.059169 | 0.96008 | 0.056807 | 16.2261 | 19.5125 | 4.1293 | 0.061804 | 104.5077 | 82.7362 | 103.8114 | 76.5814
2012-10-31 11:06 | 24.001 | 123.435 | 101.7845 | 122.7998 | 95.743 | 59.8564 | 0.014275 | 0.35002 | 0.004997 | 24.5199 | 0.059134 | 0.95936 | 0.056731 | 16.2235 | 19.5614 | 4.1265 | 0.061728 | 103.8736 | 82.2231 | 103.2384 | 76.1816
2012-10-31 11:06 | 24.0084 | 122.9479 | 101.4516 | 122.3623 | 95.3647 | 59.7917 | 0.014282 | 0.34995 | 0.004998 | 24.5028 | 0.059084 | 0.95879 | 0.056649 | 16.2277 | 19.5809 | 4.122 | 0.061647 | 103.367 | 81.8707 | 102.7814 | 75.7838
2012-10-31 11:06 | 24.0002 | 122.5024 | 101.0389 | 121.8713 | 94.9482 | 59.7253 | 0.014282 | 0.34996 | 0.004998 | 24.5038 | 0.05909 | 0.95887 | 0.056659 | 16.2272 | 19.6208 | 4.1175 | 0.061657 | 102.8816 | 81.4181 | 102.2505 | 75.3274
2012-10-31 11:06 | 24.0047 | 121.9366 | 100.5897 | 121.2372 | 94.5859 | 59.6663 | 0.014266 | 0.34998 | 0.004993 | 24.5323 | 0.059087 | 0.95887 | 0.056657 | 16.2281 | 19.6454 | 4.1134 | 0.06165 | 102.2912 | 80.9443 | 101.5918 | 74.9405
2012-10-31 11:06 | 24.0144 | 121.3533 | 100.123 | 120.7567 | 94.2514 | 59.5941 | 0.014288 | 0.34983 | 0.004998 | 24.4844 | 0.059103 | 0.95926 | 0.056695 | 16.2303 | 19.6511 | 4.1084 | 0.061693 | 101.7022 | 80.4719 | 101.1056 | 74.6003
2012-10-31 11:06 | 24.0077 | 120.8716 | 99.7648 | 120.2637 | 93.8287 | 59.5525 | 0.014288 | 0.34989 | 0.004999 | 24.4885 | 0.059097 | 0.95879 | 0.056662 | 16.2241 | 19.6484 | 4.1055 | 0.061661 | 101.2232 | 80.1164 | 100.6153 | 74.1803
2012-10-31 11:06 | 24.007 | 120.4453 | 99.3898 | 119.8148 | 93.4309 | 59.497 | 0.014275 | 0.34979 | 0.004993 | 24.5037 | 0.05909 | 0.95885 | 0.056659 | 16.227 | 19.6597 | 4.1017 | 0.061652 | 100.7856 | 79.7301 | 100.1551 | 73.7712
2012-10-31 11:06 | 24.0174 | 120.0834 | 99.0751 | 119.4074 | 93.1766 | 59.4525 | 0.014282 | 0.34986 | 0.004997 | 24.4967 | 0.059144 | 0.95978 | 0.056765 | 16.2278 | 19.6781 | 4.0987 | 0.061762 | 100.4053 | 79.397 | 99.7293 | 73.4985
2012-10-31 11:06 | 24.0099 | 119.548 | 98.6971 | 118.9404 | 92.8286 | 59.3935 | 0.014269 | 0.34976 | 0.004991 | 24.5119 | 0.059103 | 0.95904 | 0.056682 | 16.2266 | 19.6546 | 4.0946 | 0.061673 | 99.8934 | 79.0425 | 99.2858 | 73.174
2012-10-31 11:06 | 24.0129 | 119.0839 | 98.322 | 118.4613 | 92.3853 | 59.3519 | 0.014285 | 0.34982 | 0.004997 | 24.4886 | 0.059072 | 0.95875 | 0.056635 | 16.2302 | 19.6456 | 4.0917 | 0.061632 | 99.4383 | 78.6764 | 98.8157 | 72.7397
2012-10-31 11:06 | 24.0114 | 118.6572 | 97.9274 | 118.0119 | 91.8958 | 59.2941 | 0.014272 | 0.34978 | 0.004992 | 24.5078 | 0.058955 | 0.95677 | 0.056406 | 16.2289 | 19.632 | 4.0877 | 0.061398 | 99.0252 | 78.2954 | 98.3799 | 72.2638
2012-10-31 11:06 | 24.0159 | 118.172 | 97.516 | 117.5496 | 91.5976 | 59.2461 | 0.014282 | 0.34983 | 0.004996 | 24.4947 | 0.059081 | 0.95888 | 0.056652 | 16.2299 | 19.6084 | 4.0844 | 0.061648 | 98.5636 | 77.9076 | 97.9412 | 71.9892
2012-10-31 11:06 | 24.0271 | 117.6784 | 97.1113 | 116.9917 | 91.5142 | 59.1878 | 0.014275 | 0.34978 | 0.004993 | 24.5027 | 0.05909 | 0.95917 | 0.056677 | 16.2324 | 19.6277 | 4.0804 | 0.06167 | 98.0507 | 77.4836 | 97.364 | 71.8865
2012-10-31 11:06 | 24.0234 | 117.1511 | 96.756 | 116.5555 | 91.2873 | 59.1444 | 0.014266 | 0.34975 | 0.004989 | 24.5161 | 0.059068 | 0.95875 | 0.056632 | 16.2313 | 19.5838 | 4.0774 | 0.061621 | 97.5673 | 77.1722 | 96.9717 | 71.7035
2012-10-31 11:07 | 24.0271 | 116.7944 | 96.4421 | 116.123 | 91.0072 | 59.093 | 0.014282 | 0.34975 | 0.004995 | 24.4887 | 0.059163 | 0.96007 | 0.0568 | 16.2275 | 19.5755 | 4.0739 | 0.061795 | 97.2189 | 76.8666 | 96.5475 | 71.4317
2012-10-31 11:07 | 24.0174 | 116.4016 | 96.164 | 115.7227 | 90.7023 | 59.0479 | 0.014282 | 0.34968 | 0.004994 | 24.4836 | 0.059084 | 0.95897 | 0.05666 | 16.2306 | 19.5819 | 4.0708 | 0.061654 | 96.8197 | 76.5821 | 96.1408 | 71.1204
2012-10-31 11:07 | 24.0174 | 115.9161 | 95.7745 | 115.1994 | 90.3958 | 58.9884 | 0.014272 | 0.34973 | 0.004991 | 24.5048 | 0.0591 | 0.95894 | 0.056673 | 16.2257 | 19.5979 | 4.0667 | 0.061664 | 96.3182 | 76.1766 | 95.6015 | 70.7979
2012-10-31 11:07 | 24.0144 | 115.4012 | 95.3859 | 114.696 | 89.9614 | 58.9318 | 0.014275 | 0.34966 | 0.004991 | 24.4946 | 0.058993 | 0.95747 | 0.056484 | 16.2302 | 19.5468 | 4.0628 | 0.061475 | 95.8544 | 75.8391 | 95.1492 | 70.4146
2012-10-31 11:07 | 24.0159 | 114.9742 | 95.1 | 114.3033 | 89.6336 | 58.8861 | 0.014275 | 0.34965 | 0.004991 | 24.4936 | 0.059119 | 0.95947 | 0.056723 | 16.2295 | 19.5523 | 4.0596 | 0.061714 | 95.4219 | 75.5477 | 94.751 | 70.0813
2012-10-31 11:07 | 24.0167 | 114.6035 | 94.8021 | 113.891 | 89.3883 | 58.8347 | 0.014279 | 0.34968 | 0.004993 | 24.4888 | 0.059153 | 0.96005 | 0.05679 | 16.23 | 19.5691 | 4.0561 | 0.061783 | 95.0344 | 75.233 | 94.3219 | 69.8192
2012-10-31 11:07 | 24.0159 | 114.1971 | 94.5025 | 113.5339 | 89.0998 | 58.7925 | 0.014282 | 0.34968 | 0.004994 | 24.4836 | 0.058987 | 0.95731 | 0.056469 | 16.2291 | 19.5563 | 4.0532 | 0.061463 | 94.6408 | 74.9462 | 93.9776 | 69.5435
2012-10-31 11:07 | 24.0137 | 113.6947 | 94.0957 | 113.0316 | 88.7985 | 58.7393 | 0.014275 | 0.3496 | 0.004991 | 24.4905 | 0.059053 | 0.9582 | 0.056585 | 16.2261 | 19.534 | 4.0495 | 0.061576 | 94.1607 | 74.5617 | 93.4976 | 69.2645
2012-10-31 11:07 | 24.0159 | 113.2535 | 93.7764 | 112.5261 | 88.4827 | 58.6919 | 0.014282 | 0.34965 | 0.004994 | 24.4816 | 0.059103 | 0.95894 | 0.056676 | 16.2249 | 19.6004 | 4.0462 | 0.06167 | 93.6531 | 74.176 | 92.9257 | 68.8823
2012-10-31 11:07 | 24.0182 | 112.8883 | 93.461 | 112.1913 | 88.1783 | 58.6578 | 0.014291 | 0.34965 | 0.004997 | 24.4662 | 0.059131 | 0.95959 | 0.056741 | 16.2282 | 19.6067 | 4.0439 | 0.061738 | 93.2816 | 73.8543 | 92.5846 | 68.5716
2012-10-31 11:07 | 24.0174 | 112.4897 | 93.1803 | 111.8382 | 87.9351 | 58.6035 | 0.014285 | 0.34965 | 0.004995 | 24.4764 | 0.0591 | 0.9591 | 0.056683 | 16.2284 | 19.5498 | 4.0401 | 0.061678 | 92.9399 | 73.6305 | 92.2884 | 68.3853
2012-10-31 11:07 | 24.0249 | 112.02 | 92.8096 | 111.342 | 87.5866 | 58.5509 | 0.014282 | 0.34954 | 0.004992 | 24.4744 | 0.059097 | 0.959 | 0.056674 | 16.2275 | 19.5613 | 4.0365 | 0.061666 | 92.4587 | 73.2483 | 91.7807 | 68.0253
2012-10-31 11:07 | 24.0189 | 111.5367 | 92.4442 | 110.8324 | 87.2132 | 58.4844 | 0.014288 | 0.3496 | 0.004995 | 24.4682 | 0.059059 | 0.95862 | 0.056615 | 16.2316 | 19.5753 | 4.0319 | 0.06161 | 91.9614 | 72.8689 | 91.2571 | 67.6379
2012-10-31 11:07 | 24.0286 | 111.1905 | 92.1853 | 110.4635 | 86.9994 | 58.4573 | 0.014275 | 0.34953 | 0.00499 | 24.4855 | 0.059109 | 0.95934 | 0.056706 | 16.2301 | 19.569 | 4.03 | 0.061696 | 91.6215 | 72.6163 | 90.8945 | 67.4304
2012-10-31 11:07 | 24.0197 | 110.7953 | 91.8587 | 110.1101 | 86.7632 | 58.4197 | 0.014282 | 0.3495 | 0.004992 | 24.4714 | 0.059075 | 0.95875 | 0.056638 | 16.2294 | 19.5721 | 4.0275 | 0.06163 | 91.2232 | 72.2866 | 90.538 | 67.1911
2012-10-31 11:07 | 24.0242 | 110.3266 | 91.5454 | 109.6414 | 86.5177 | 58.3561 | 0.014275 | 0.34943 | 0.004988 | 24.4784 | 0.059034 | 0.95793 | 0.05655 | 16.2267 | 19.6047 | 4.0231 | 0.061538 | 90.7219 | 71.9407 | 90.0367 | 66.913
2012-10-31 11:07 | 24.0234 | 109.9207 | 91.2154 | 109.1977 | 86.0812 | 58.3111 | 0.014282 | 0.34946 | 0.004991 | 24.4684 | 0.059078 | 0.95887 | 0.056648 | 16.2305 | 19.5879 | 4.02 | 0.061639 | 90.3328 | 71.6275 | 89.6098 | 66.4933
2012-10-31 11:07 | 24.0204 | 109.5581 | 90.9475 | 108.7935 | 85.7068 | 58.2747 | 0.014269 | 0.34949 | 0.004987 | 24.4927 | 0.059046 | 0.95833 | 0.056586 | 16.2303 | 19.6009 | 4.0175 | 0.061573 | 89.9572 | 71.3466 | 89.1926 | 66.1059
2012-10-31 11:07 | 24.0294 | 109.1432 | 90.5668 | 108.4279 | 85.4012 | 58.2105 | 0.014269 | 0.34949 | 0.004987 | 24.4927 | 0.059112 | 0.9594 | 0.056712 | 16.2302 | 19.63 | 4.013 | 0.061699 | 89.5132 | 70.9368 | 88.7979 | 65.7712
2012-10-31 11:07 | 24.0271 | 108.7662 | 90.2882 | 108.0699 | 85.1525 | 58.1885 | 0.014266 | 0.34946 | 0.004985 | 24.4959 | 0.059116 | 0.9596 | 0.056728 | 16.2326 | 19.5795 | 4.0115 | 0.061713 | 89.1867 | 70.7087 | 88.4904 | 65.573
2012-10-31 11:07 | 24.0361 | 108.3475 | 89.9074 | 107.7043 | 84.8393 | 58.1273 | 0.014282 | 0.34944 | 0.004991 | 24.4674 | 0.058987 | 0.95735 | 0.056471 | 16.2298 | 19.6246 | 4.0073 | 0.061462 | 88.7229 | 70.2828 | 88.0797 | 65.2147
2012-10-31 11:07 | 24.0391 | 107.9381 | 89.5848 | 107.2306 | 84.4783 | 58.0851 | 0.014288 | 0.34937 | 0.004992 | 24.4521 | 0.059053 | 0.95835 | 0.056593 | 16.2286 | 19.6437 | 4.0044 | 0.061585 | 88.2944 | 69.9411 | 87.5869 | 64.8346
2012-10-31 11:08 | 24.0369 | 107.5046 | 89.276 | 106.8198 | 84.332 | 58.0308 | 0.014285 | 0.3494 | 0.004991 | 24.4592 | 0.059172 | 0.9602 | 0.056817 | 16.2272 | 19.5853 | 4.0006 | 0.061808 | 87.9193 | 69.6907 | 87.2345 | 64.7467
2012-10-31 11:08 | 24.0406 | 107.1148 | 88.9693 | 106.396 | 83.9906 | 57.9926 | 0.014263 | 0.34936 | 0.004983 | 24.4939 | 0.05909 | 0.95894 | 0.056664 | 16.2284 | 19.6051 | 3.998 | 0.061647 | 87.5097 | 69.3642 | 86.7909 | 64.3855
2012-10-31 11:08 | 24.0316 | 106.3378 | 88.3166 | 105.5662 | 83.3748 | 57.899 | 0.014266 | 0.3493 | 0.004983 | 24.4847 | 0.059075 | 0.95884 | 0.056643 | 16.2309 | 19.58 | 3.9916 | 0.061626 | 86.7578 | 68.7366 | 85.9862 | 63.7948
2012-10-31 11:08 | 24.0271 | 105.4861 | 87.7025 | 104.8582 | 82.8884 | 57.8065 | 0.014266 | 0.34928 | 0.004983 | 24.4837 | 0.059112 | 0.95916 | 0.056698 | 16.2261 | 19.5835 | 3.9852 | 0.061681 | 85.9026 | 68.119 | 85.2747 | 63.3049
2012-10-31 11:08 | 24.0309 | 105.1381 | 87.4373 | 104.4234 | 82.5128 | 57.7713 | 0.014272 | 0.34927 | 0.004985 | 24.4724 | 0.059027 | 0.95804 | 0.05655 | 16.2306 | 19.5913 | 3.9828 | 0.061535 | 85.5468 | 67.846 | 84.8321 | 62.9215
2012-10-31 11:08 | 24.0234 | 104.7297 | 87.0776 | 103.9772 | 82.2207 | 57.7164 | 0.014269 | 0.34924 | 0.004983 | 24.4755 | 0.059169 | 0.96014 | 0.05681 | 16.227 | 19.5959 | 3.979 | 0.061793 | 85.1338 | 67.4817 | 84.3813 | 62.6248
2012-10-31 11:08 | 24.0346 | 104.3552 | 86.8236 | 103.6518 | 82.0421 | 57.6696 | 0.014263 | 0.34924 | 0.004981 | 24.4858 | 0.058936 | 0.95641 | 0.056367 | 16.228 | 19.583 | 3.9757 | 0.061348 | 84.7722 | 67.2406 | 84.0688 | 62.4591
2012-10-31 11:08 | 24.0339 | 104.0028 | 86.5198 | 103.3033 | 81.7453 | 57.6314 | 0.014282 | 0.34924 | 0.004988 | 24.4532 | 0.059119 | 0.95955 | 0.056727 | 16.2308 | 19.5382 | 3.9731 | 0.061715 | 84.4646 | 66.9816 | 83.7651 | 62.2071
2012-10-31 11:08 | 24.0294 | 103.6391 | 86.2463 | 102.9055 | 81.4447 | 57.5985 | 0.014279 | 0.34927 | 0.004987 | 24.4604 | 0.059078 | 0.95879 | 0.056644 | 16.2293 | 19.5618 | 3.9708 | 0.061631 | 84.0773 | 66.6845 | 83.3437 | 61.8829
2012-10-31 11:08 | 24.0316 | 103.2329 | 85.9037 | 102.4843 | 81.1089 | 57.5459 | 0.014275 | 0.34923 | 0.004985 | 24.4642 | 0.059062 | 0.95843 | 0.056607 | 16.2276 | 19.564 | 3.9672 | 0.061592 | 83.6689 | 66.3397 | 82.9203 | 61.5449
2012-10-31 11:08 | 24.0376 | 102.8079 | 85.5951 | 102.0744 | 80.9478 | 57.491 | 0.014269 | 0.3492 | 0.004983 | 24.4725 | 0.05909 | 0.95887 | 0.056659 | 16.2272 | 19.5619 | 3.9634 | 0.061642 | 83.246 | 66.0332 | 82.5125 | 61.3859
2012-10-31 11:08 | 24.0309 | 102.4571 | 85.3231 | 101.7387 | 80.7588 | 57.4552 | 0.014279 | 0.34917 | 0.004986 | 24.4533 | 0.059072 | 0.95882 | 0.05664 | 16.2314 | 19.5512 | 3.961 | 0.061626 | 82.9059 | 65.7719 | 82.1875 | 61.2076
2012-10-31 11:08 | 24.0316 | 102.1402 | 85.0319 | 101.3614 | 80.4974 | 57.4159 | 0.014279 | 0.3492 | 0.004986 | 24.4554 | 0.059053 | 0.9581 | 0.056579 | 16.2244 | 19.5238 | 3.9583 | 0.061565 | 82.6164 | 65.5081 | 81.8376 | 60.9736
2012-10-31 11:08 | 24.0316 | 101.6865 | 84.7362 | 100.9644 | 80.2695 | 57.3615 | 0.014279 | 0.34921 | 0.004986 | 24.4563 | 0.059075 | 0.95869 | 0.056635 | 16.2284 | 19.5559 | 3.9545 | 0.061621 | 82.1306 | 65.1803 | 81.4085 | 60.7136
2012-10-31 11:08 | 24.0264 | 101.2843 | 84.4618 | 100.5471 | 79.9452 | 57.324 | 0.014279 | 0.34914 | 0.004985 | 24.4513 | 0.058927 | 0.95648 | 0.056363 | 16.2317 | 19.5387 | 3.9519 | 0.061348 | 81.7456 | 64.9231 | 81.0084 | 60.4065
2012-10-31 11:08 | 24.0301 | 100.9364 | 84.219 | 100.1955 | 79.6449 | 57.2731 | 0.014282 | 0.34908 | 0.004986 | 24.4421 | 0.059163 | 0.95999 | 0.056796 | 16.2263 | 19.5424 | 3.9484 | 0.061782 | 81.394 | 64.6766 | 80.6531 | 60.1025
2012-10-31 11:08 | 24.0286 | 100.5796 | 83.8952 | 99.8197 | 79.4799 | 57.2413 | 0.014279 | 0.34917 | 0.004986 | 24.4533 | 0.059131 | 0.95963 | 0.056744 | 16.2289 | 19.585 | 3.9462 | 0.06173 | 80.9946 | 64.3102 | 80.2347 | 59.8949
2012-10-31 11:08 | 24.0256 | 100.1834 | 83.5964 | 99.4008 | 79.1995 | 57.1905 | 0.014279 | 0.3491 | 0.004985 | 24.4483 | 0.059141 | 0.95988 | 0.056768 | 16.2303 | 19.5539 | 3.9427 | 0.061753 | 80.6295 | 64.0425 | 79.8469 | 59.6456
2012-10-31 11:08 | 24.0256 | 99.7638 | 83.2853 | 98.9888 | 78.9486 | 57.1512 | 0.014269 | 0.34911 | 0.004981 | 24.4664 | 0.058933 | 0.95656 | 0.056373 | 16.2312 | 19.6181 | 3.94 | 0.061354 | 80.1457 | 63.6672 | 79.3707 | 59.3305
2012-10-31 11:08 | 24.0271 | 99.4175 | 83.0819 | 98.7105 | 78.7296 | 57.109 | 0.014272 | 0.34904 | 0.004981 | 24.4562 | 0.059103 | 0.95904 | 0.056682 | 16.2266 | 19.5635 | 3.9371 | 0.061663 | 79.854 | 63.5184 | 79.147 | 59.1661
2012-10-31 11:08 | 24.0256 | 99.0719 | 82.8718 | 98.3423 | 78.4277 | 57.0824 | 0.014272 | 0.3491 | 0.004982 | 24.4603 | 0.0591 | 0.95921 | 0.05669 | 16.2304 | 19.5941 | 3.9353 | 0.061672 | 79.4778 | 63.2777 | 78.7482 | 58.8336
2012-10-31 11:09 | 24.0182 | 98.747 | 82.5646 | 98.0098 | 78.0666 | 57.0229 | 0.014282 | 0.34907 | 0.004985 | 24.4411 | 0.05899 | 0.95742 | 0.056478 | 16.2302 | 19.5666 | 3.9312 | 0.061463 | 79.1804 | 62.998 | 78.4432 | 58.5
2012-10-31 11:09 | 24.0204 | 98.3636 | 82.2214 | 97.6528 | 77.7721 | 57.0015 | 0.014279 | 0.34904 | 0.004984 | 24.4442 | 0.059072 | 0.95879 | 0.056638 | 16.231 | 19.5969 | 3.9297 | 0.061622 | 78.7667 | 62.6245 | 78.0559 | 58.1752
2012-10-31 11:09 | 24.0264 | 97.9991 | 81.9504 | 97.311 | 77.4585 | 56.9599 | 0.014282 | 0.34902 | 0.004985 | 24.438 | 0.059119 | 0.95965 | 0.056733 | 16.2325 | 19.5708 | 3.9268 | 0.061718 | 78.4283 | 62.3796 | 77.7402 | 57.8877
2012-10-31 11:09 | 24.0264 | 97.3034 | 81.3733 | 96.5964 | 76.9904 | 56.8697 | 0.014269 | 0.34902 | 0.00498 | 24.4603 | 0.059034 | 0.95807 | 0.056559 | 16.2292 | 19.5868 | 3.9206 | 0.061539 | 77.7166 | 61.7865 | 77.0096 | 57.4036
2012-10-31 11:09 | 24.0249 | 96.663 | 80.8857 | 95.8917 | 76.5549 | 56.7842 | 0.014272 | 0.34889 | 0.004979 | 24.446 | 0.058974 | 0.95712 | 0.056445 | 16.2295 | 19.6014 | 3.9147 | 0.061424 | 77.0616 | 61.2843 | 76.2903 | 56.9535
2012-10-31 11:09 | 24.0234 | 96.3061 | 80.6374 | 95.5991 | 76.2983 | 56.7524 | 0.01426 | 0.34885 | 0.004975 | 24.4636 | 0.059059 | 0.95856 | 0.056612 | 16.2306 | 19.5999 | 3.9125 | 0.061587 | 76.7062 | 61.0375 | 75.9992 | 56.6984
2012-10-31 11:09 | 24.0212 | 96.0052 | 80.3807 | 95.2717 | 75.9687 | 56.7119 | 0.014263 | 0.34884 | 0.004975 | 24.4575 | 0.05909 | 0.95891 | 0.056662 | 16.228 | 19.5857 | 3.9097 | 0.061637 | 76.4195 | 60.795 | 75.686 | 56.383
2012-10-31 11:09 | 24.0294 | 95.6807 | 80.0773 | 94.9585 | 75.7445 | 56.6859 | 0.014269 | 0.34889 | 0.004978 | 24.4512 | 0.059062 | 0.95842 | 0.056606 | 16.2273 | 19.5898 | 3.9079 | 0.061584 | 76.0909 | 60.4875 | 75.3687 | 56.1547
2012-10-31 11:09 | 24.0294 | 95.3404 | 79.781 | 94.5954 | 75.5274 | 56.642 | 0.014272 | 0.34889 | 0.004979 | 24.446 | 0.05916 | 0.9601 | 0.056799 | 16.2288 | 19.5898 | 3.9049 | 0.061778 | 75.7506 | 60.1912 | 75.0056 | 55.9376
2012-10-31 11:09 | 24.0339 | 94.9856 | 79.5384 | 94.2445 | 75.2843 | 56.5992 | 0.014285 | 0.34889 | 0.004984 | 24.4238 | 0.05909 | 0.9589 | 0.056661 | 16.2277 | 19.6064 | 3.9019 | 0.061645 | 75.3792 | 59.932 | 74.6381 | 55.6779
2012-10-31 11:09 | 24.0286 | 94.6514 | 79.2595 | 93.929 | 75.1456 | 56.5651 | 0.014266 | 0.34879 | 0.004976 | 24.4492 | 0.059144 | 0.95999 | 0.056778 | 16.2315 | 19.565 | 3.8996 | 0.061754 | 75.0864 | 59.6945 | 74.364 | 55.5806
2012-10-31 11:09 | 24.0369 | 94.3382 | 79.0169 | 93.6197 | 74.8871 | 56.5201 | 0.014282 | 0.34881 | 0.004982 | 24.4229 | 0.058996 | 0.95757 | 0.056493 | 16.231 | 19.5532 | 3.8965 | 0.061475 | 74.785 | 59.4637 | 74.0665 | 55.3339
2012-10-31 11:09 | 24.0301 | 94.0289 | 78.7858 | 93.2876 | 74.7279 | 56.4906 | 0.014269 | 0.34876 | 0.004977 | 24.4421 | 0.059065 | 0.95891 | 0.056638 | 16.2348 | 19.5986 | 3.8945 | 0.061615 | 74.4303 | 59.1872 | 73.689 | 55.1293
2012-10-31 11:09 | 24.0376 | 93.6431 | 78.5309 | 92.9282 | 74.3885 | 56.4392 | 0.014266 | 0.34881 | 0.004976 | 24.4503 | 0.058993 | 0.95755 | 0.056489 | 16.2316 | 19.5539 | 3.8909 | 0.061465 | 74.0892 | 58.977 | 73.3743 | 54.8346
2012-10-31 11:09 | 24.0249 | 93.3278 | 78.2216 | 92.6394 | 74.1165 | 56.412 | 0.014272 | 0.34875 | 0.004977 | 24.436 | 0.059043 | 0.95835 | 0.056584 | 16.2313 | 19.5532 | 3.889 | 0.061561 | 73.7746 | 58.6684 | 73.0862 | 54.5633
2012-10-31 11:09 | 24.0271 | 93.0501 | 78.0184 | 92.3616 | 73.787 | 56.3796 | 0.014269 | 0.34874 | 0.004976 | 24.44 | 0.059046 | 0.95842 | 0.056591 | 16.2317 | 19.5635 | 3.8868 | 0.061567 | 73.4866 | 58.4549 | 72.7981 | 54.2235
2012-10-31 11:09 | 24.0324 | 92.7036 | 77.7118 | 92.0416 | 73.449 | 56.3311 | 0.01426 | 0.34878 | 0.004974 | 24.4586 | 0.059097 | 0.95929 | 0.056691 | 16.2324 | 19.5728 | 3.8835 | 0.061665 | 73.1308 | 58.139 | 72.4688 | 53.8762
2012-10-31 11:09 | 24.0256 | 92.3526 | 77.4234 | 91.6603 | 73.2819 | 56.3033 | 0.014269 | 0.34875 | 0.004976 | 24.4411 | 0.05904 | 0.95838 | 0.056583 | 16.2327 | 19.586 | 3.8815 | 0.061559 | 72.7666 | 57.8374 | 72.0743 | 53.6959
2012-10-31 11:09 | 24.0286 | 92.0605 | 77.1524 | 91.3871 | 73.0751 | 56.2797 | 0.014269 | 0.34879 | 0.004977 | 24.4441 | 0.059072 | 0.95881 | 0.056639 | 16.2312 | 19.5208 | 3.8799 | 0.061616 | 72.5397 | 57.6316 | 71.8663 | 53.5543
2012-10-31 11:09 | 24.0316 | 91.7798 | 76.9309 | 91.0382 | 72.9369 | 56.2427 | 0.014275 | 0.34871 | 0.004978 | 24.4277 | 0.059078 | 0.95904 | 0.056658 | 16.2335 | 19.5599 | 3.8774 | 0.061636 | 72.2199 | 57.371 | 71.4783 | 53.377
2012-10-31 11:10 | 24.0279 | 91.462 | 76.6912 | 90.7053 | 72.7157 | 56.2132 | 0.014275 | 0.34872 | 0.004978 | 24.4288 | 0.059131 | 0.95979 | 0.056753 | 16.2316 | 19.5442 | 3.8753 | 0.061731 | 71.9178 | 57.147 | 71.1611 | 53.1715
2012-10-31 11:10 | 24.0331 | 91.1305 | 76.4185 | 90.3434 | 72.4422 | 56.1693 | 0.014272 | 0.34872 | 0.004977 | 24.4339 | 0.059188 | 0.96057 | 0.056854 | 16.2292 | 19.4972 | 3.8723 | 0.061831 | 71.6333 | 56.9213 | 70.8462 | 52.945
2012-10-31 11:10 | 24.0369 | 90.7748 | 76.1214 | 90.0444 | 72.0909 | 56.1265 | 0.014266 | 0.34872 | 0.004975 | 24.4442 | 0.059204 | 0.961 | 0.056895 | 16.2321 | 19.485 | 3.8694 | 0.06187 | 71.2898 | 56.6364 | 70.5594 | 52.6059
2012-10-31 11:10 | 24.0339 | 90.4766 | 75.8709 | 89.6781 | 71.7022 | 56.0999 | 0.014263 | 0.34863 | 0.004973 | 24.4432 | 0.059213 | 0.96122 | 0.056917 | 16.2333 | 19.486 | 3.8675 | 0.06189 | 70.9906 | 56.3849 | 70.1921 | 52.2162
2012-10-31 11:10 | 24.0331 | 90.1769 | 75.6225 | 89.4199 | 71.5104 | 56.0699 | 0.014272 | 0.34859 | 0.004975 | 24.4248 | 0.0591 | 0.9593 | 0.056695 | 16.2318 | 19.4731 | 3.8655 | 0.06167 | 70.7038 | 56.1494 | 69.9468 | 52.0373
2012-10-31 11:10 | 24.0339 | 89.4358 | 75.0061 | 88.6938 | 71.2132 | 55.9809 | 0.014253 | 0.3486 | 0.004969 | 24.4584 | 0.059081 | 0.95911 | 0.056665 | 16.2339 | 19.4739 | 3.8593 | 0.061634 | 69.9619 | 55.5322 | 69.2199 | 51.7393
2012-10-31 11:10 | 24.0384 | 88.6794 | 74.4617 | 87.994 | 70.7859 | 55.9098 | 0.014266 | 0.3486 | 0.004973 | 24.4361 | 0.059072 | 0.95887 | 0.056642 | 16.2322 | 19.4905 | 3.8544 | 0.061615 | 69.1889 | 54.9712 | 68.5035 | 51.2954
2012-10-31 11:10 | 24.0369 | 88.4961 | 74.2887 | 87.7842 | 70.5894 | 55.8705 | 0.014285 | 0.34852 | 0.004979 | 24.3975 | 0.059175 | 0.9605 | 0.056838 | 16.2315 | 19.481 | 3.8517 | 0.061817 | 69.0151 | 54.8077 | 68.3032 | 51.1084
2012-10-31 11:10 | 24.0339 | 88.2508 | 74.1103 | 87.5085 | 70.3265 | 55.8583 | 0.01426 | 0.34862 | 0.004971 | 24.4474 | 0.058895 | 0.95618 | 0.056314 | 16.2353 | 19.5101 | 3.8509 | 0.061285 | 68.7407 | 54.6002 | 67.9984 | 50.8164
2012-10-31 11:10 | 24.0324 | 87.9691 | 73.9296 | 87.2419 | 70.13 | 55.8179 | 0.014266 | 0.34858 | 0.004973 | 24.434 | 0.059112 | 0.95965 | 0.056727 | 16.2344 | 19.4925 | 3.8481 | 0.0617 | 68.4766 | 54.4371 | 67.7494 | 50.6375
2012-10-31 11:10 | 24.0428 | 87.7447 | 73.7149 | 86.9795 | 69.953 | 55.7745 | 0.014263 | 0.3485 | 0.004971 | 24.4341 | 0.059084 | 0.95891 | 0.056656 | 16.2296 | 19.4869 | 3.8451 | 0.061627 | 68.2578 | 54.228 | 67.4926 | 50.4661
2012-10-31 11:10 | 24.0391 | 87.4758 | 73.5281 | 86.6917 | 69.8001 | 55.7549 | 0.014272 | 0.34856 | 0.004975 | 24.4228 | 0.059134 | 0.95973 | 0.056753 | 16.2298 | 19.5233 | 3.8437 | 0.061728 | 67.9525 | 54.0048 | 67.1684 | 50.2768
2012-10-31 11:10 | 24.0458 | 87.1871 | 73.3136 | 86.4673 | 69.6232 | 55.7295 | 0.014272 | 0.34852 | 0.004974 | 24.4198 | 0.059109 | 0.95947 | 0.056714 | 16.2323 | 19.518 | 3.842 | 0.061688 | 67.6691 | 53.7956 | 66.9493 | 50.1052
2012-10-31 11:10 | 24.0488 | 86.959 | 73.1373 | 86.243 | 69.4502 | 55.6902 | 0.014269 | 0.34855 | 0.004973 | 24.4269 | 0.058889 | 0.95606 | 0.056302 | 16.235 | 19.529 | 3.8393 | 0.061275 | 67.43 | 53.6083 | 66.714 | 49.9212
2012-10-31 11:10 | 24.0361 | 86.7455 | 72.9643 | 86.0181 | 69.3457 | 55.6775 | 0.014285 | 0.34847 | 0.004978 | 24.3945 | 0.059053 | 0.95861 | 0.056609 | 16.233 | 19.5524 | 3.8384 | 0.061587 | 67.1931 | 53.4119 | 66.4657 | 49.7933
2012-10-31 11:10 | 24.0384 | 86.5092 | 72.7338 | 85.7551 | 69.2561 | 55.6405 | 0.014266 | 0.34846 | 0.004971 | 24.426 | 0.059027 | 0.95817 | 0.056558 | 16.2328 | 19.5667 | 3.8359 | 0.061529 | 66.9425 | 53.1671 | 66.1884 | 49.6894
2012-10-31 11:10 | 24.0488 | 86.2316 | 72.5801 | 85.4585 | 68.9718 | 55.6087 | 0.014275 | 0.34858 | 0.004976 | 24.4186 | 0.059043 | 0.95829 | 0.05658 | 16.2304 | 19.5491 | 3.8337 | 0.061556 | 66.6825 | 53.031 | 65.9094 | 49.4227
2012-10-31 11:10 | 24.0503 | 85.983 | 72.3716 | 85.225 | 68.736 | 55.5844 | 0.014275 | 0.34855 | 0.004976 | 24.4167 | 0.05905 | 0.95843 | 0.056596 | 16.2309 | 19.5465 | 3.832 | 0.061572 | 66.4365 | 52.8251 | 65.6785 | 49.1895
2012-10-31 11:10 | 24.0436 | 85.7451 | 72.2198 | 84.9719 | 68.5341 | 55.548 | 0.014279 | 0.34849 | 0.004976 | 24.4058 | 0.059131 | 0.95969 | 0.056747 | 16.2299 | 19.4957 | 3.8295 | 0.061723 | 66.2494 | 52.7241 | 65.4762 | 49.0384
2012-10-31 11:10 | 24.0571 | 85.5388 | 71.9966 | 84.7617 | 68.3408 | 55.537 | 0.014272 | 0.34845 | 0.004973 | 24.4147 | 0.05893 | 0.95669 | 0.056377 | 16.2343 | 19.5293 | 3.8287 | 0.06135 | 66.0095 | 52.4673 | 65.2324 | 48.8115
2012-10-31 11:10 | 24.0451 | 85.2653 | 71.8051 | 84.4578 | 68.1756 | 55.4971 | 0.014269 | 0.34846 | 0.004972 | 24.4208 | 0.059037 | 0.95825 | 0.056572 | 16.2313 | 19.5333 | 3.826 | 0.061544 | 65.732 | 52.2718 | 64.9245 | 48.6423
2012-10-31 11:10 | 24.0466 | 84.9673 | 71.5545 | 84.209 | 67.9741 | 55.4688 | 0.014269 | 0.34845 | 0.004972 | 24.4198 | 0.059034 | 0.95836 | 0.056576 | 16.2341 | 19.5589 | 3.824 | 0.061548 | 65.4084 | 51.9956 | 64.6501 | 48.4152
2012-10-31 11:11 | 24.0526 | 84.7193 | 71.4038 | 83.9533 | 67.7273 | 55.4393 | 0.014279 | 0.34847 | 0.004976 | 24.4047 | 0.059062 | 0.95879 | 0.056628 | 16.2337 | 19.5569 | 3.822 | 0.061604 | 65.1624 | 51.8469 | 64.3964 | 48.1704
2012-10-31 11:11 | 24.0466 | 84.5086 | 71.2068 | 83.7463 | 67.5642 | 55.4122 | 0.014282 | 0.34846 | 0.004977 | 24.3986 | 0.058965 | 0.95709 | 0.056435 | 16.2315 | 19.5268 | 3.8201 | 0.061412 | 64.9818 | 51.68 | 64.2195 | 48.0374
2012-10-31 11:11 | 24.0496 | 84.2651 | 71.0493 | 83.5028 | 67.4522 | 55.3977 | 0.014266 | 0.34846 | 0.004971 | 24.426 | 0.058974 | 0.95736 | 0.05646 | 16.2337 | 19.5499 | 3.8191 | 0.061431 | 64.7152 | 51.4994 | 63.9529 | 47.9023
2012-10-31 11:11 | 24.0414 | 83.9459 | 70.7851 | 83.229 | 67.2677 | 55.3492 | 0.014285 | 0.34843 | 0.004977 | 24.3915 | 0.059059 | 0.95859 | 0.056613 | 16.2311 | 19.5577 | 3.8158 | 0.06159 | 64.3882 | 51.2274 | 63.6713 | 47.71
2012-10-31 11:11 | 24.0496 | 83.7266 | 70.6021 | 82.9337 | 67.1111 | 55.333 | 0.014279 | 0.34847 | 0.004976 | 24.4047 | 0.05898 | 0.95726 | 0.056459 | 16.2303 | 19.5378 | 3.8147 | 0.061435 | 64.1888 | 51.0643 | 63.3959 | 47.5733
2012-10-31 11:11 | 24.0421 | 83.4498 | 70.3958 | 82.7441 | 67.0499 | 55.2978 | 0.014269 | 0.34847 | 0.004972 | 24.4218 | 0.059031 | 0.9581 | 0.056558 | 16.2305 | 19.5424 | 3.8122 | 0.06153 | 63.9074 | 50.8534 | 63.2017 | 47.5075
2012-10-31 11:11 | 24.0496 | 83.2221 | 70.2733 | 82.4784 | 66.8657 | 55.2798 | 0.014272 | 0.34847 | 0.004973 | 24.4167 | 0.058999 | 0.95749 | 0.056491 | 16.229 | 19.5298 | 3.811 | 0.061464 | 63.6923 | 50.7435 | 62.9486 | 47.3359
2012-10-31 11:11 | 24.0414 | 83.0659 | 70.116 | 82.2728 | 66.7157 | 55.2498 | 0.01426 | 0.34842 | 0.004968 | 24.4332 | 0.059046 | 0.95855 | 0.056598 | 16.2339 | 19.5336 | 3.8089 | 0.061566 | 63.5323 | 50.5824 | 62.7392 | 47.1821
2012-10-31 11:11 | 24.0518 | 82.7879 | 69.9543 | 82.0517 | 66.542 | 55.222 | 0.014275 | 0.34842 | 0.004974 | 24.4076 | 0.059002 | 0.95788 | 0.056517 | 16.2348 | 19.54 | 3.807 | 0.061491 | 63.2479 | 50.4143 | 62.5117 | 47.002
2012-10-31 11:11 | 24.0541 | 82.5132 | 69.7539 | 81.8072 | 66.3333 | 55.1885 | 0.014285 | 0.34842 | 0.004977 | 24.3905 | 0.059037 | 0.95846 | 0.056585 | 16.2349 | 19.5423 | 3.8047 | 0.061562 | 62.9709 | 50.2116 | 62.2649 | 46.791
2012-10-31 11:11 | 24.0548 | 82.2938 | 69.5825 | 81.6029 | 66.1307 | 55.1637 | 0.014279 | 0.3484 | 0.004975 | 24.3997 | 0.058883 | 0.9558 | 0.056281 | 16.2323 | 19.5591 | 3.803 | 0.061256 | 62.7347 | 50.0234 | 62.0438 | 46.5716
2012-10-31 11:11 | 24.0556 | 82.1276 | 69.4034 | 81.3759 | 66.0088 | 55.1296 | 0.014272 | 0.34839 | 0.004972 | 24.4107 | 0.05905 | 0.95832 | 0.056589 | 16.2289 | 19.5358 | 3.8006 | 0.061561 | 62.5918 | 49.8676 | 61.8401 | 46.473
2012-10-31 11:11 | 24.0511 | 81.8612 | 69.2306 | 81.1892 | 65.8853 | 55.1198 | 0.014266 | 0.34839 | 0.00497 | 24.4209 | 0.059078 | 0.95913 | 0.056663 | 16.2349 | 19.5594 | 3.8 | 0.061633 | 62.3018 | 49.6712 | 61.6298 | 46.3259
2012-10-31 11:11 | 24.0541 | 81.6364 | 69.0116 | 80.9149 | 65.6849 | 55.0943 | 0.014269 | 0.34835 | 0.004971 | 24.4127 | 0.059009 | 0.95791 | 0.056525 | 16.2333 | 19.5905 | 3.7982 | 0.061496 | 62.0459 | 49.4211 | 61.3244 | 46.0944
2012-10-31 11:11 | 24.0578 | 81.3554 | 68.8584 | 80.649 | 65.4967 | 55.0533 | 0.014266 | 0.34837 | 0.00497 | 24.4199 | 0.058886 | 0.95598 | 0.056294 | 16.2344 | 19.55 | 3.7954 | 0.061264 | 61.8054 | 49.3084 | 61.099 | 45.9467
2012-10-31 11:11 | 24.0593 | 81.1784 | 68.7335 | 80.4985 | 65.2794 | 55.029 | 0.014279 | 0.34836 | 0.004974 | 24.3967 | 0.058965 | 0.95703 | 0.056431 | 16.2305 | 19.5435 | 3.7937 | 0.061405 | 61.6349 | 49.19 | 60.955 | 45.7359
2012-10-31 11:11 | 24.0586 | 81.0144 | 68.5337 | 80.2471 | 65.1443 | 55.0117 | 0.014285 | 0.34837 | 0.004977 | 24.3874 | 0.058971 | 0.95747 | 0.056463 | 16.2362 | 19.5187 | 3.7925 | 0.06144 | 61.4957 | 49.015 | 60.7284 | 45.6256
2012-10-31 11:11 | 24.0548 | 80.7068 | 68.327 | 79.9812 | 64.9946 | 54.9805 | 0.01426 | 0.34835 | 0.004967 | 24.4281 | 0.059046 | 0.95851 | 0.056596 | 16.2332 | 19.531 | 3.7904 | 0.061563 | 61.1758 | 48.796 | 60.4502 | 45.4636
2012-10-31 11:11 | 24.0556 | 80.4417 | 68.1018 | 79.7198 | 64.8264 | 54.962 | 0.014269 | 0.34826 | 0.004969 | 24.4067 | 0.059097 | 0.9595 | 0.056704 | 16.2361 | 19.5518 | 3.7891 | 0.061673 | 60.8899 | 48.55 | 60.168 | 45.2746
2012-10-31 11:11 | 24.06 | 80.2447 | 67.9952 | 79.5037 | 64.6465 | 54.9233 | 0.014263 | 0.3483 | 0.004968 | 24.42 | 0.058895 | 0.95601 | 0.056304 | 16.2324 | 19.5803 | 3.7864 | 0.061272 | 60.6644 | 48.4149 | 59.9234 | 45.0662
2012-10-31 11:11 | 24.0623 | 80.0191 | 67.7906 | 79.2932 | 64.5143 | 54.8938 | 0.014269 | 0.3483 | 0.00497 | 24.4097 | 0.05898 | 0.95744 | 0.05647 | 16.2332 | 19.5906 | 3.7844 | 0.06144 | 60.4285 | 48.2 | 59.7026 | 44.9237
2012-10-31 11:11 | 24.0563 | 79.8041 | 67.5968 | 79.0743 | 64.2701 | 54.873 | 0.014275 | 0.34824 | 0.004971 | 24.3954 | 0.05893 | 0.95673 | 0.05638 | 16.235 | 19.5967 | 3.7829 | 0.061351 | 60.2074 | 48.0001 | 59.4776 | 44.6734
2012-10-31 11:11 | 24.0496 | 79.5389 | 67.433 | 78.8015 | 64.1251 | 54.836 | 0.014279 | 0.34823 | 0.004972 | 24.3876 | 0.059015 | 0.95816 | 0.056546 | 16.2359 | 19.586 | 3.7804 | 0.061518 | 59.9529 | 47.847 | 59.2155 | 44.5391
2012-10-31 11:11 | 24.0563 | 79.3594 | 67.2136 | 78.6257 | 63.8781 | 54.8187 | 0.014266 | 0.3483 | 0.004969 | 24.4148 | 0.059034 | 0.95846 | 0.056582 | 16.2358 | 19.6007 | 3.7792 | 0.061551 | 59.7587 | 47.6129 | 59.025 | 44.2774
2012-10-31 11:11 | 24.063 | 79.1646 | 67.1015 | 78.4689 | 63.7464 | 54.8007 | 0.014272 | 0.3482 | 0.00497 | 24.3975 | 0.058943 | 0.95715 | 0.056417 | 16.2385 | 19.6355 | 3.778 | 0.061387 | 59.5291 | 47.466 | 58.8334 | 44.1109
2012-10-31 11:11 | 24.0556 | 78.8949 | 66.9292 | 78.2143 | 63.5506 | 54.7661 | 0.014263 | 0.34827 | 0.004967 | 24.4179 | 0.059027 | 0.95796 | 0.056545 | 16.2291 | 19.6481 | 3.7756 | 0.061512 | 59.2468 | 47.2811 | 58.5662 | 43.9025
2012-10-31 11:12 | 24.0578 | 78.7565 | 66.7206 | 77.9882 | 63.3836 | 54.747 | 0.014263 | 0.34826 | 0.004967 | 24.417 | 0.058955 | 0.95719 | 0.056431 | 16.236 | 19.6263 | 3.7743 | 0.061398 | 59.1302 | 47.0943 | 58.3619 | 43.7573
2012-10-31 11:12 | 24.0586 | 78.4797 | 66.5143 | 77.7988 | 63.2806 | 54.7187 | 0.014266 | 0.34824 | 0.004968 | 24.4108 | 0.058876 | 0.95575 | 0.056271 | 16.2332 | 19.6351 | 3.7723 | 0.061239 | 58.8446 | 46.8792 | 58.1637 | 43.6455
2012-10-31 11:12 | 24.0608 | 78.2271 | 66.3669 | 77.5043 | 63.0982 | 54.6932 | 0.014256 | 0.3482 | 0.004964 | 24.4249 | 0.058971 | 0.95732 | 0.056454 | 16.2338 | 19.5891 | 3.7705 | 0.061418 | 58.638 | 46.7778 | 57.9152 | 43.5091
2012-10-31 11:12 | 24.0668 | 78.0581 | 66.1926 | 77.32 | 62.9926 | 54.6684 | 0.014285 | 0.34826 | 0.004975 | 24.3793 | 0.05905 | 0.95858 | 0.056604 | 16.2333 | 19.5871 | 3.7688 | 0.061579 | 58.471 | 46.6055 | 57.7329 | 43.4055
2012-10-31 11:12 | 24.0623 | 77.833 | 66.0845 | 77.1557 | 62.8496 | 54.6418 | 0.01426 | 0.34824 | 0.004966 | 24.421 | 0.059018 | 0.95803 | 0.056541 | 16.2328 | 19.5746 | 3.767 | 0.061507 | 58.2584 | 46.5099 | 57.5811 | 43.275
2012-10-31 11:12 | 24.063 | 77.6853 | 65.8627 | 76.9356 | 62.6656 | 54.6152 | 0.014282 | 0.34821 | 0.004973 | 24.3814 | 0.058936 | 0.95715 | 0.05641 | 16.2405 | 19.5673 | 3.7652 | 0.061383 | 58.118 | 46.2954 | 57.3683 | 43.0983
2012-10-31 11:12 | 24.0638 | 77.3855 | 65.6716 | 76.708 | 62.5433 | 54.5805 | 0.014269 | 0.34819 | 0.004968 | 24.4016 | 0.058958 | 0.95697 | 0.056421 | 16.2315 | 19.5721 | 3.7628 | 0.061389 | 57.8134 | 46.0995 | 57.1359 | 42.9712
2012-10-31 11:12 | 24.0593 | 77.1146 | 65.5059 | 76.4827 | 62.3656 | 54.5482 | 0.014291 | 0.3482 | 0.004976 | 24.3651 | 0.058905 | 0.95634 | 0.056333 | 16.2353 | 19.5435 | 3.7606 | 0.061309 | 57.5711 | 45.9624 | 56.9392 | 42.8221
2012-10-31 11:12 | 24.0653 | 76.957 | 65.3507 | 76.245 | 62.2253 | 54.5424 | 0.014272 | 0.3482 | 0.00497 | 24.3975 | 0.058977 | 0.95749 | 0.05647 | 16.235 | 19.5696 | 3.7602 | 0.06144 | 57.3874 | 45.7811 | 56.6754 | 42.6557
2012-10-31 11:12 | 24.0653 | 76.74 | 65.2009 | 76.0089 | 61.9828 | 54.5199 | 0.014275 | 0.34808 | 0.004969 | 24.3842 | 0.058902 | 0.95632 | 0.056329 | 16.2358 | 19.5415 | 3.7586 | 0.061298 | 57.1985 | 45.6594 | 56.4674 | 42.4413
2012-10-31 11:12 | 24.069 | 76.5267 | 65.0242 | 75.8146 | 61.8286 | 54.4892 | 0.014275 | 0.34811 | 0.004969 | 24.3863 | 0.059027 | 0.95791 | 0.056543 | 16.2284 | 19.5291 | 3.7565 | 0.061512 | 56.9976 | 45.4951 | 56.2855 | 42.2995
2012-10-31 11:12 | 24.0728 | 76.3135 | 64.8513 | 75.567 | 61.5705 | 54.4592 | 0.014285 | 0.3482 | 0.004974 | 24.3753 | 0.058867 | 0.9555 | 0.056247 | 16.2315 | 19.553 | 3.7544 | 0.061221 | 56.7605 | 45.2983 | 56.014 | 42.0175
2012-10-31 11:12 | 24.072 | 76.0385 | 64.6469 | 75.4062 | 61.3656 | 54.4378 | 0.014275 | 0.34816 | 0.00497 | 24.3893 | 0.058851 | 0.95539 | 0.056225 | 16.234 | 19.5963 | 3.7529 | 0.061195 | 56.4422 | 45.0506 | 55.8099 | 41.7693
2012-10-31 11:12 | 24.0675 | 75.8778 | 64.4619 | 75.1693 | 61.3765 | 54.4147 | 0.01426 | 0.34801 | 0.004963 | 24.4048 | 0.058996 | 0.95778 | 0.056505 | 16.2347 | 19.5878 | 3.7513 | 0.061468 | 56.29 | 44.8741 | 55.5815 | 41.7887
2012-10-31 11:12 | 24.0668 | 75.6981 | 64.3421 | 74.9933 | 61.3064 | 54.3893 | 0.01426 | 0.34808 | 0.004964 | 24.4099 | 0.058977 | 0.95749 | 0.05647 | 16.235 | 19.5951 | 3.7496 | 0.061434 | 56.103 | 44.747 | 55.3982 | 41.7113
2012-10-31 11:12 | 24.081 | 75.4914 | 64.2218 | 74.8283 | 61.205 | 54.3794 | 0.014272 | 0.34813 | 0.004968 | 24.3924 | 0.058911 | 0.95641 | 0.056343 | 16.2348 | 19.5933 | 3.7489 | 0.061311 | 55.8981 | 44.6285 | 55.235 | 41.6117
2012-10-31 11:12 | 24.0825 | 75.2566 | 64.0503 | 74.6354 | 60.9445 | 54.3453 | 0.014272 | 0.3481 | 0.004968 | 24.3904 | 0.05887 | 0.95553 | 0.056252 | 16.2312 | 19.5627 | 3.7466 | 0.06122 | 55.6939 | 44.4876 | 55.0727 | 41.3818
2012-10-31 11:12 | 24.0743 | 75.0351 | 63.8115 | 74.3718 | 60.8476 | 54.3135 | 0.014285 | 0.34808 | 0.004972 | 24.3672 | 0.059027 | 0.95836 | 0.056569 | 16.236 | 19.5625 | 3.7444 | 0.061541 | 55.4726 | 44.249 | 54.8093 | 41.2851
2012-10-31 11:12 | 24.078 | 74.852 | 63.6614 | 74.1811 | 60.7704 | 54.2979 | 0.014272 | 0.34811 | 0.004968 | 24.3914 | 0.059027 | 0.95827 | 0.056564 | 16.2345 | 19.5542 | 3.7433 | 0.061532 | 55.2978 | 44.1072 | 54.6269 | 41.2162
2012-10-31 11:12 | 24.0758 | 74.6783 | 63.5362 | 73.9996 | 60.5716 | 54.261 | 0.014272 | 0.34808 | 0.004968 | 24.3894 | 0.058823 | 0.95514 | 0.056184 | 16.2375 | 19.5279 | 3.7408 | 0.061152 | 55.1504 | 44.0083 | 54.4717 | 41.0437
2012-10-31 11:12 | 24.081 | 74.4471 | 63.403 | 73.757 | 60.4804 | 54.2355 | 0.014275 | 0.34813 | 0.00497 | 24.3873 | 0.059021 | 0.95812 | 0.056549 | 16.2335 | 19.6134 | 3.739 | 0.061519 | 54.8337 | 43.7896 | 54.1436 | 40.867
2012-10-31 11:12 | 24.075 | 74.2391 | 63.2316 | 73.5488 | 60.3009 | 54.2205 | 0.014282 | 0.34807 | 0.004971 | 24.3713 | 0.058952 | 0.9569 | 0.056411 | 16.2319 | 19.5552 | 3.738 | 0.061382 | 54.6839 | 43.6764 | 53.9936 | 40.7457
2012-10-31 11:12 | 24.084 | 74.0384 | 63.1098 | 73.3976 | 60.1903 | 54.2014 | 0.014266 | 0.34807 | 0.004966 | 24.3986 | 0.058911 | 0.95654 | 0.056351 | 16.2371 | 19.6123 | 3.7366 | 0.061317 | 54.4261 | 43.4975 | 53.7853 | 40.578
2012-10-31 11:12 | 24.0832 | 73.885 | 63.0244 | 73.2594 | 60.0198 | 54.1841 | 0.014269 | 0.34804 | 0.004966 | 24.3915 | 0.058917 | 0.95676 | 0.056369 | 16.2391 | 19.5594 | 3.7355 | 0.061335 | 54.3256 | 43.465 | 53.7 | 40.4604
2012-10-31 11:12 | 24.0743 | 73.7617 | 62.8693 | 73.0445 | 59.8335 | 54.1616 | 0.014279 | 0.34806 | 0.00497 | 24.3754 | 0.058983 | 0.95757 | 0.05648 | 16.2346 | 19.5665 | 3.7339 | 0.06145 | 54.1952 | 43.3028 | 53.478 | 40.267
2012-10-31 11:13 | 24.081 | 73.509 | 62.6644 | 72.8184 | 59.6859 | 54.135 | 0.014256 | 0.348 | 0.004961 | 24.4107 | 0.059021 | 0.95845 | 0.056569 | 16.2391 | 19.5813 | 3.7321 | 0.06153 | 53.9277 | 43.0831 | 53.2371 | 40.1046
2012-10-31 11:13 | 24.0817 | 73.3113 | 62.5112 | 72.5939 | 59.6055 | 54.109 | 0.014272 | 0.34807 | 0.004968 | 24.3884 | 0.059056 | 0.95877 | 0.056621 | 16.2349 | 19.5699 | 3.7303 | 0.061589 | 53.7414 | 42.9413 | 53.024 | 40.0356
2012-10-31 11:13 | 24.0855 | 73.1358 | 62.3764 | 72.4602 | 59.4086 | 54.0824 | 0.014269 | 0.34804 | 0.004966 | 24.3915 | 0.058993 | 0.958 | 0.056515 | 16.2392 | 19.5858 | 3.7284 | 0.061481 | 53.55 | 42.7906 | 52.8744 | 39.8228
2012-10-31 11:13 | 24.0832 | 72.9656 | 62.2894 | 72.2823 | 59.3485 | 54.0806 | 0.014282 | 0.34803 | 0.004971 | 24.3682 | 0.059027 | 0.95822 | 0.056561 | 16.2335 | 19.5273 | 3.7283 | 0.061532 | 53.4383 | 42.7621 | 52.755 | 39.8212
2012-10-31 11:13 | 24.0937 | 72.8349 | 62.1382 | 72.1286 | 59.2779 | 54.0506 | 0.014279 | 0.34806 | 0.00497 | 24.3754 | 0.058946 | 0.95693 | 0.056407 | 16.234 | 19.5739 | 3.7262 | 0.061377 | 53.261 | 42.5643 | 52.5547 | 39.704
2012-10-31 11:13 | 24.0952 | 72.6341 | 61.9973 | 71.9621 | 59.1559 | 54.0211 | 0.014272 | 0.34804 | 0.004967 | 24.3864 | 0.05898 | 0.95734 | 0.056464 | 16.2315 | 19.5553 | 3.7242 | 0.061431 | 53.0788 | 42.442 | 52.4068 | 39.6006
2012-10-31 11:13 | 24.0937 | 72.415 | 61.7994 | 71.7276 | 58.9922 | 54.002 | 0.014282 | 0.34806 | 0.004971 | 24.3703 | 0.059043 | 0.95845 | 0.05659 | 16.233 | 19.5498 | 3.7229 | 0.061561 | 52.8652 | 42.2496 | 52.1778 | 39.4424
2012-10-31 11:13 | 24.0982 | 72.2095 | 61.6961 | 71.5335 | 58.823 | 53.9812 | 0.014269 | 0.34801 | 0.004966 | 24.3894 | 0.058917 | 0.95667 | 0.056364 | 16.2376 | 19.5824 | 3.7215 | 0.06133 | 52.6271 | 42.1137 | 51.9511 | 39.2406
2012-10-31 11:13 | 24.0855 | 72.0059 | 61.5871 | 71.3642 | 58.7021 | 53.9604 | 0.014269 | 0.34806 | 0.004966 | 24.3925 | 0.059005 | 0.95784 | 0.056517 | 16.2332 | 19.5737 | 3.72 | 0.061483 | 52.4322 | 42.0134 | 51.7905 | 39.1284
2012-10-31 11:13 | 24.0982 | 71.8467 | 61.4264 | 71.1591 | 58.5294 | 53.9356 | 0.014275 | 0.34803 | 0.004968 | 24.3802 | 0.059002 | 0.9579 | 0.056518 | 16.235 | 19.5784 | 3.7183 | 0.061486 | 52.2683 | 41.848 | 51.5807 | 38.951
2012-10-31 11:13 | 24.0825 | 71.598 | 61.195 | 70.9141 | 58.3708 | 53.9096 | 0.014269 | 0.34806 | 0.004966 | 24.3925 | 0.058892 | 0.95603 | 0.056303 | 16.2337 | 19.5266 | 3.7165 | 0.061269 | 52.0714 | 41.6684 | 51.3875 | 38.8442
2012-10-31 11:13 | 24.084 | 71.397 | 61.0346 | 70.7436 | 58.2487 | 53.8893 | 0.014269 | 0.34798 | 0.004965 | 24.3874 | 0.059131 | 0.95989 | 0.056759 | 16.2333 | 19.5802 | 3.7151 | 0.061724 | 51.8168 | 41.4544 | 51.1634 | 38.6685
2012-10-31 11:13 | 24.0855 | 71.1846 | 60.9398 | 70.5616 | 58.1458 | 53.8691 | 0.014282 | 0.34801 | 0.00497 | 24.3672 | 0.059097 | 0.95944 | 0.0567 | 16.2351 | 19.5536 | 3.7137 | 0.06167 | 51.631 | 41.3862 | 51.008 | 38.5922
2012-10-31 11:13 | 24.09 | 71.063 | 60.7747 | 70.4055 | 58.0383 | 53.8373 | 0.014275 | 0.34788 | 0.004966 | 24.3701 | 0.058955 | 0.95715 | 0.056429 | 16.2352 | 19.5943 | 3.7115 | 0.061395 | 51.4687 | 41.1804 | 50.8112 | 38.444
2012-10-31 11:13 | 24.087 | 70.8918 | 60.6445 | 70.2037 | 57.9387 | 53.8292 | 0.014275 | 0.34797 | 0.004967 | 24.3762 | 0.058861 | 0.95554 | 0.056244 | 16.2339 | 19.5672 | 3.711 | 0.061211 | 51.3246 | 41.0773 | 50.6365 | 38.3715
2012-10-31 11:13 | 24.0825 | 70.6809 | 60.5475 | 70.008 | 57.7796 | 53.7963 | 0.014275 | 0.34797 | 0.004967 | 24.3762 | 0.058977 | 0.95762 | 0.056478 | 16.2372 | 19.5225 | 3.7087 | 0.061445 | 51.1584 | 41.025 | 50.4855 | 38.2571
2012-10-31 11:13 | 24.0847 | 70.4002 | 60.3453 | 69.7768 | 57.573 | 53.7992 | 0.014272 | 0.34793 | 0.004966 | 24.3782 | 0.05887 | 0.95566 | 0.05626 | 16.2334 | 19.5448 | 3.7089 | 0.061226 | 50.8554 | 40.8005 | 50.232 | 38.0282
2012-10-31 11:13 | 24.0787 | 70.2336 | 60.2197 | 69.6446 | 57.4201 | 53.7807 | 0.014266 | 0.34796 | 0.004964 | 24.3905 | 0.058917 | 0.95657 | 0.056358 | 16.2359 | 19.4866 | 3.7076 | 0.061322 | 50.747 | 40.7331 | 50.158 | 37.9335
2012-10-31 11:13 | 24.0847 | 70.0981 | 60.0869 | 69.4172 | 57.3758 | 53.7402 | 0.014275 | 0.3479 | 0.004966 | 24.3711 | 0.058968 | 0.95738 | 0.056455 | 16.2356 | 19.5127 | 3.7048 | 0.061421 | 50.5854 | 40.5742 | 49.9045 | 37.8631
2012-10-31 11:13 | 24.0974 | 69.9502 | 59.9762 | 69.2692 | 57.2454 | 53.7241 | 0.014263 | 0.348 | 0.004964 | 24.3987 | 0.058936 | 0.95674 | 0.056387 | 16.2336 | 19.5334 | 3.7037 | 0.061351 | 50.4168 | 40.4428 | 49.7358 | 37.712
2012-10-31 11:13 | 24.0825 | 69.6943 | 59.7915 | 69.0515 | 57.0526 | 53.709 | 0.014275 | 0.348 | 0.004968 | 24.3782 | 0.058902 | 0.95641 | 0.056335 | 16.2373 | 19.5025 | 3.7027 | 0.061303 | 50.1918 | 40.289 | 49.549 | 37.5501
2012-10-31 11:13 | 24.0877 | 69.4776 | 59.5999 | 68.8308 | 56.8799 | 53.6813 | 0.014266 | 0.34791 | 0.004963 | 24.3875 | 0.058993 | 0.95778 | 0.056502 | 16.2355 | 19.5558 | 3.7008 | 0.061465 | 49.9218 | 40.0441 | 49.275 | 37.3241
2012-10-31 11:13 | 24.0847 | 69.3101 | 59.4503 | 68.6709 | 56.7454 | 53.6703 | 0.014269 | 0.34796 | 0.004965 | 24.3854 | 0.058867 | 0.95585 | 0.056268 | 16.2374 | 19.5569 | 3.7 | 0.061233 | 49.7532 | 39.8934 | 49.114 | 37.1885
2012-10-31 11:13 | 24.0885 | 69.1225 | 59.3036 | 68.4641 | 56.5402 | 53.6362 | 0.01426 | 0.34791 | 0.004961 | 24.3978 | 0.058949 | 0.95725 | 0.056429 | 16.2386 | 19.5687 | 3.6977 | 0.06139 | 49.5538 | 39.7349 | 48.8954 | 36.9715
2012-10-31 11:13 | 24.078 | 68.9207 | 59.1387 | 68.2966 | 56.4407 | 53.6241 | 0.014263 | 0.3479 | 0.004962 | 24.3916 | 0.05888 | 0.95586 | 0.056281 | 16.2341 | 19.5622 | 3.6968 | 0.061243 | 49.3585 | 39.5765 | 48.7344 | 36.8785
2012-10-31 11:13 | 24.0855 | 68.7368 | 58.9917 | 68.1088 | 56.2585 | 53.5952 | 0.014269 | 0.34791 | 0.004964 | 24.3824 | 0.058946 | 0.95705 | 0.056414 | 16.236 | 19.5777 | 3.6949 | 0.061378 | 49.1591 | 39.414 | 48.5311 | 36.6808
2012-10-31 11:14 | 24.0802 | 68.5324 | 58.8513 | 67.8889 | 55.99 | 53.5732 | 0.014269 | 0.34784 | 0.004963 | 24.3773 | 0.058858 | 0.95556 | 0.056242 | 16.235 | 19.5564 | 3.6933 | 0.061205 | 48.976 | 39.2949 | 48.3325 | 36.4336
2012-10-31 11:14 | 24.0892 | 68.3767 | 58.6479 | 67.7409 | 55.9835 | 53.5524 | 0.014269 | 0.34784 | 0.004963 | 24.3773 | 0.058873 | 0.95589 | 0.056276 | 16.2365 | 19.5614 | 3.6919 | 0.061239 | 48.8153 | 39.0865 | 48.1795 | 36.4221
2012-10-31 11:14 | 24.0832 | 68.1984 | 58.5569 | 67.5739 | 55.8381 | 53.5385 | 0.014275 | 0.34781 | 0.004965 | 24.365 | 0.058889 | 0.95618 | 0.056308 | 16.237 | 19.5554 | 3.6909 | 0.061273 | 48.643 | 39.0015 | 48.0185 | 36.2827
2012-10-31 11:14 | 24.084 | 67.9885 | 58.3878 | 67.3563 | 55.5717 | 53.5166 | 0.014253 | 0.34788 | 0.004958 | 24.4077 | 0.058968 | 0.95728 | 0.056449 | 16.2339 | 19.5281 | 3.6894 | 0.061407 | 48.4604 | 38.8597 | 47.8282 | 36.0436
2012-10-31 11:14 | 24.0862 | 67.7992 | 58.2161 | 67.1668 | 55.539 | 53.4969 | 0.014272 | 0.34785 | 0.004965 | 24.3732 | 0.058917 | 0.95663 | 0.056362 | 16.2369 | 19.5463 | 3.6881 | 0.061327 | 48.2529 | 38.6698 | 47.6205 | 35.9927
2012-10-31 11:14 | 24.0847 | 67.6559 | 58.0832 | 67.0043 | 55.4019 | 53.464 | 0.014266 | 0.3478 | 0.004962 | 24.3794 | 0.058823 | 0.95523 | 0.056189 | 16.239 | 19.5087 | 3.6858 | 0.061151 | 48.1472 | 38.5745 | 47.4956 | 35.8932
2012-10-31 11:14 | 24.0817 | 67.4958 | 57.9334 | 66.8518 | 55.2943 | 53.4565 | 0.014269 | 0.34782 | 0.004963 | 24.3763 | 0.058955 | 0.95736 | 0.056441 | 16.2389 | 19.5498 | 3.6853 | 0.061404 | 47.946 | 38.3836 | 47.302 | 35.7445
2012-10-31 11:14 | 24.0855 | 67.2965 | 57.798 | 66.7483 | 55.178 | 53.4363 | 0.014282 | 0.34782 | 0.004968 | 24.3541 | 0.05881 | 0.95486 | 0.056156 | 16.2364 | 19.5496 | 3.6839 | 0.061124 | 47.7469 | 38.2484 | 47.1987 | 35.6284
2012-10-31 11:14 | 24.0885 | 67.1193 | 57.6696 | 66.502 | 55.0415 | 53.4062 | 0.014269 | 0.34778 | 0.004963 | 24.3733 | 0.058813 | 0.95518 | 0.056177 | 16.241 | 19.5366 | 3.6818 | 0.06114 | 47.5827 | 38.133 | 46.9654 | 35.5049
2012-10-31 11:14 | 24.0907 | 66.9413 | 57.494 | 66.2932 | 54.9003 | 53.3842 | 0.014266 | 0.34777 | 0.004961 | 24.3773 | 0.058908 | 0.95661 | 0.056352 | 16.2391 | 19.5468 | 3.6803 | 0.061313 | 47.3945 | 37.9472 | 46.7464 | 35.3535
2012-10-31 11:14 | 24.0892 | 66.7865 | 57.3223 | 66.1421 | 54.8445 | 53.3738 | 0.014272 | 0.34781 | 0.004964 | 24.3702 | 0.058895 | 0.9565 | 0.056333 | 16.2407 | 19.5413 | 3.6796 | 0.061297 | 47.2452 | 37.781 | 46.6008 | 35.3032
2012-10-31 11:14 | 24.0817 | 66.5834 | 57.2413 | 66.0003 | 54.6471 | 53.3426 | 0.014275 | 0.34777 | 0.004964 | 24.362 | 0.058826 | 0.95517 | 0.056189 | 16.2372 | 19.5017 | 3.6774 | 0.061153 | 47.0817 | 37.7396 | 46.4986 | 35.1454
2012-10-31 11:14 | 24.0862 | 66.4537 | 57.0834 | 65.813 | 54.5004 | 53.3397 | 0.01426 | 0.3478 | 0.00496 | 24.3896 | 0.058804 | 0.95469 | 0.05614 | 16.2351 | 19.5383 | 3.6772 | 0.0611 | 46.9154 | 37.5451 | 46.2747 | 34.9621
2012-10-31 11:14 | 24.081 | 66.272 | 56.9351 | 65.612 | 54.3323 | 53.3143 | 0.014266 | 0.34778 | 0.004961 | 24.3784 | 0.058826 | 0.95517 | 0.056189 | 16.2372 | 19.521 | 3.6755 | 0.06115 | 46.751 | 37.4141 | 46.091 | 34.8113
2012-10-31 11:14 | 24.084 | 66.0755 | 56.8452 | 65.45 | 54.2384 | 53.2883 | 0.014272 | 0.3478 | 0.004964 | 24.3691 | 0.058858 | 0.9558 | 0.056257 | 16.2392 | 19.5562 | 3.6737 | 0.061221 | 46.5193 | 37.289 | 45.8938 | 34.6822
2012-10-31 11:14 | 24.0825 | 65.9436 | 56.6696 | 65.268 | 54.0778 | 53.2652 | 0.014263 | 0.34778 | 0.00496 | 24.3835 | 0.05887 | 0.95602 | 0.056281 | 16.2395 | 19.5587 | 3.6721 | 0.061241 | 46.3849 | 37.1109 | 45.7093 | 34.5191
2012-10-31 11:14 | 24.0862 | 65.7823 | 56.5611 | 65.1911 | 53.8953 | 53.2403 | 0.014275 | 0.34777 | 0.004964 | 24.362 | 0.058911 | 0.95648 | 0.056347 | 16.2361 | 19.5664 | 3.6704 | 0.061311 | 46.2159 | 36.9947 | 45.6247 | 34.3289
2012-10-31 11:14 | 24.0787 | 65.579 | 56.4104 | 64.9609 | 53.7792 | 53.245 | 0.014275 | 0.34778 | 0.004965 | 24.363 | 0.058876 | 0.95592 | 0.056281 | 16.2362 | 19.603 | 3.6707 | 0.061246 | 45.976 | 36.8074 | 45.3579 | 34.1762
2012-10-31 11:14 | 24.0795 | 65.4493 | 56.3028 | 64.785 | 53.7218 | 53.2039 | 0.014266 | 0.34774 | 0.004961 | 24.3753 | 0.058829 | 0.95517 | 0.056192 | 16.2363 | 19.5798 | 3.6679 | 0.061153 | 45.8695 | 36.723 | 45.2052 | 34.142
2012-10-31 11:14 | 24.0758 | 65.246 | 56.1095 | 64.6046 | 53.6444 | 53.1895 | 0.014263 | 0.34775 | 0.00496 | 24.3815 | 0.058946 | 0.95692 | 0.056406 | 16.2338 | 19.564 | 3.6669 | 0.061366 | 45.682 | 36.5455 | 45.0406 | 34.0804
2012-10-31 11:14 | 24.0787 | 65.0646 | 56.0272 | 64.4923 | 53.4882 | 53.1669 | 0.014285 | 0.34774 | 0.004967 | 24.3429 | 0.058971 | 0.95739 | 0.056458 | 16.235 | 19.5268 | 3.6653 | 0.061425 | 45.5378 | 36.5004 | 44.9655 | 33.9614
2012-10-31 11:14 | 24.0773 | 64.9672 | 55.8941 | 64.3372 | 53.3975 | 53.1363 | 0.014256 | 0.34769 | 0.004957 | 24.3894 | 0.059043 | 0.95859 | 0.056598 | 16.2355 | 19.5575 | 3.6632 | 0.061555 | 45.4097 | 36.3366 | 44.7797 | 33.84
2012-10-31 11:15 | 24.072 | 64.5816 | 55.5906 | 63.9438 | 53.1476 | 53.1051 | 0.014269 | 0.34774 | 0.004962 | 24.3702 | 0.058858 | 0.95588 | 0.056261 | 16.2404 | 19.5723 | 3.6611 | 0.061223 | 45.0093 | 36.0183 | 44.3715 | 33.5753
2012-10-31 11:15 | 24.072 | 63.6939 | 54.8467 | 63.0594 | 52.4059 | 53.0063 | 0.01426 | 0.34769 | 0.004958 | 24.3825 | 0.058898 | 0.9565 | 0.056336 | 16.2399 | 19.5442 | 3.6543 | 0.061294 | 44.1497 | 35.3025 | 43.5152 | 32.8617
2012-10-31 11:15 | 24.0713 | 62.8125 | 54.1752 | 62.2082 | 51.8145 | 52.8988 | 0.014263 | 0.34764 | 0.004958 | 24.3733 | 0.058848 | 0.9555 | 0.056229 | 16.2368 | 19.4913 | 3.6468 | 0.061187 | 43.3212 | 34.6839 | 42.7169 | 32.3232
2012-10-31 11:15 | 24.075 | 62.3544 | 53.8182 | 61.7268 | 51.5227 | 52.8375 | 0.01426 | 0.34762 | 0.004957 | 24.3775 | 0.05892 | 0.9568 | 0.056375 | 16.239 | 19.5472 | 3.6426 | 0.061332 | 42.8072 | 34.271 | 42.1796 | 31.9755
2012-10-31 11:15 | 24.075 | 61.7229 | 53.3176 | 61.1066 | 51.0016 | 52.7728 | 0.01426 | 0.34759 | 0.004957 | 24.3755 | 0.05882 | 0.9551 | 0.056179 | 16.2376 | 19.5512 | 3.6382 | 0.061136 | 42.1717 | 33.7664 | 41.5554 | 31.4504
2012-10-31 11:15 | 24.0713 | 61.1607 | 52.8518 | 60.5285 | 50.5971 | 52.6959 | 0.014256 | 0.34757 | 0.004955 | 24.3803 | 0.058892 | 0.95634 | 0.056321 | 16.2389 | 19.5234 | 3.6329 | 0.061276 | 41.6373 | 33.3284 | 41.0051 | 31.0737
2012-10-31 11:15 | 24.075 | 60.9331 | 52.6691 | 60.27 | 50.4529 | 52.6722 | 0.014272 | 0.34758 | 0.004961 | 24.354 | 0.058876 | 0.95595 | 0.056282 | 16.2366 | 19.5512 | 3.6312 | 0.061243 | 41.3819 | 33.1179 | 40.7188 | 30.9017
2012-10-31 11:15 | 24.0773 | 60.7658 | 52.5471 | 60.1181 | 50.3579 | 52.6416 | 0.014266 | 0.34764 | 0.004959 | 24.3682 | 0.058889 | 0.95634 | 0.056318 | 16.2397 | 19.5254 | 3.6291 | 0.061277 | 41.2404 | 33.0217 | 40.5927 | 30.8325
2012-10-31 11:15 | 24.0728 | 60.5917 | 52.4844 | 59.9593 | 50.2756 | 52.6266 | 0.014269 | 0.34759 | 0.00496 | 24.3601 | 0.058839 | 0.95537 | 0.056213 | 16.237 | 19.5249 | 3.6281 | 0.061173 | 41.0668 | 32.9595 | 40.4344 | 30.7507
2012-10-31 11:16 | 24.0683 | 60.4677 | 52.3284 | 59.8198 | 50.1543 | 52.6133 | 0.01426 | 0.34759 | 0.004957 | 24.3755 | 0.058914 | 0.95669 | 0.056362 | 16.2387 | 19.5204 | 3.6272 | 0.061319 | 40.9473 | 32.808 | 40.2994 | 30.6339
2012-10-31 11:16 | 24.0713 | 60.3165 | 52.2226 | 59.6723 | 50.0482 | 52.6017 | 0.01426 | 0.34759 | 0.004957 | 24.3755 | 0.058757 | 0.95416 | 0.056063 | 16.239 | 19.5033 | 3.6264 | 0.06102 | 40.8132 | 32.7193 | 40.169 | 30.5449
2012-10-31 11:16 | 24.0713 | 60.1699 | 52.0904 | 59.5372 | 49.9976 | 52.5855 | 0.014266 | 0.34752 | 0.004958 | 24.3602 | 0.058738 | 0.95361 | 0.056013 | 16.2349 | 19.4792 | 3.6252 | 0.060971 | 40.6907 | 32.6112 | 40.058 | 30.5184
2012-10-31 11:16 | 24.0795 | 60.0046 | 52.017 | 59.4374 | 49.928 | 52.5763 | 0.014269 | 0.34758 | 0.00496 | 24.3591 | 0.058836 | 0.95547 | 0.056216 | 16.2396 | 19.5075 | 3.6246 | 0.061176 | 40.4971 | 32.5095 | 39.9299 | 30.4205
2012-10-31 11:16 | 24.0773 | 59.8751 | 51.906 | 59.2962 | 49.8401 | 52.5399 | 0.014291 | 0.34751 | 0.004966 | 24.3165 | 0.058747 | 0.95411 | 0.056051 | 16.2411 | 19.4893 | 3.6221 | 0.061017 | 40.3858 | 32.4167 | 39.8069 | 30.3508
2012-10-31 11:16 | 24.075 | 59.7956 | 51.8648 | 59.1511 | 49.7015 | 52.5306 | 0.014269 | 0.34751 | 0.004959 | 24.354 | 0.058732 | 0.95369 | 0.056012 | 16.2381 | 19.491 | 3.6215 | 0.060971 | 40.3046 | 32.3738 | 39.6601 | 30.2105
2012-10-31 11:16 | 24.0698 | 59.5936 | 51.7158 | 59.0108 | 49.595 | 52.5185 | 0.014285 | 0.34752 | 0.004964 | 24.3278 | 0.058637 | 0.95219 | 0.055834 | 16.2388 | 19.542 | 3.6206 | 0.060798 | 40.0516 | 32.1738 | 39.4688 | 30.053
2012-10-31 11:16 | 24.0675 | 59.4485 | 51.5735 | 58.8425 | 49.4096 | 52.4844 | 0.014269 | 0.34754 | 0.004959 | 24.356 | 0.058729 | 0.95374 | 0.056012 | 16.2396 | 19.5236 | 3.6183 | 0.060971 | 39.9249 | 32.0499 | 39.3189 | 29.886
2012-10-31 11:16 | 24.0668 | 59.3089 | 51.5067 | 58.7066 | 49.3037 | 52.4833 | 0.014256 | 0.34751 | 0.004954 | 24.3762 | 0.058804 | 0.95478 | 0.056145 | 16.2366 | 19.543 | 3.6182 | 0.061099 | 39.7659 | 31.9637 | 39.1636 | 29.7607
2012-10-31 11:16 | 24.063 | 59.1854 | 51.3668 | 58.5831 | 49.2259 | 52.4561 | 0.014256 | 0.34755 | 0.004955 | 24.3793 | 0.058763 | 0.95424 | 0.056074 | 16.2389 | 19.5432 | 3.6163 | 0.061029 | 39.6422 | 31.8236 | 39.0399 | 29.6827
2012-10-31 11:16 | 24.0623 | 59.0226 | 51.3117 | 58.4588 | 49.2135 | 52.4451 | 0.014263 | 0.34748 | 0.004956 | 24.3622 | 0.058751 | 0.95403 | 0.05605 | 16.2385 | 19.5706 | 3.6156 | 0.061006 | 39.452 | 31.7411 | 38.8882 | 29.6429
2012-10-31 11:16 | 24.069 | 58.8864 | 51.1784 | 58.2607 | 49.0955 | 52.4156 | 0.014272 | 0.34754 | 0.00496 | 24.3509 | 0.058675 | 0.95263 | 0.055895 | 16.2356 | 19.5693 | 3.6135 | 0.060855 | 39.3171 | 31.6091 | 38.6914 | 29.5262
2012-10-31 11:16 | 24.0608 | 58.7469 | 51.0729 | 58.1521 | 48.986 | 52.4191 | 0.014263 | 0.34752 | 0.004957 | 24.3653 | 0.058876 | 0.95615 | 0.056294 | 16.2401 | 19.5851 | 3.6138 | 0.061251 | 39.1618 | 31.4878 | 38.567 | 29.4009
2012-10-31 11:16 | 24.0556 | 58.6143 | 50.9705 | 58.0541 | 48.9262 | 52.3948 | 0.014263 | 0.34748 | 0.004956 | 24.3622 | 0.058706 | 0.95332 | 0.055966 | 16.2389 | 19.5639 | 3.6121 | 0.060922 | 39.0504 | 31.4066 | 38.4902 | 29.3623
2012-10-31 11:16 | 24.0518 | 58.5371 | 50.9472 | 57.9151 | 48.8055 | 52.3827 | 0.014269 | 0.34746 | 0.004958 | 24.351 | 0.058924 | 0.95669 | 0.056372 | 16.2359 | 19.5561 | 3.6113 | 0.06133 | 38.981 | 31.3911 | 38.359 | 29.2494
2012-10-31 11:16 | 24.0473 | 58.3704 | 50.7949 | 57.7405 | 48.6879 | 52.3677 | 0.014263 | 0.34746 | 0.004956 | 24.3612 | 0.058832 | 0.95536 | 0.056206 | 16.2387 | 19.5917 | 3.6102 | 0.061162 | 38.7787 | 31.2032 | 38.1488 | 29.0962
2012-10-31 11:16 | 24.0451 | 58.148 | 50.7032 | 57.5412 | 48.5961 | 52.344 | 0.014275 | 0.34746 | 0.00496 | 24.3407 | 0.058678 | 0.95296 | 0.055918 | 16.2405 | 19.5855 | 3.6086 | 0.060878 | 38.5625 | 31.1177 | 37.9557 | 29.0106
2012-10-31 11:16 | 24.0466 | 58.0219 | 50.5413 | 57.4692 | 48.5469 | 52.3324 | 0.014269 | 0.34751 | 0.004959 | 24.354 | 0.05881 | 0.95517 | 0.056173 | 16.2416 | 19.587 | 3.6078 | 0.061132 | 38.4349 | 30.9543 | 37.8822 | 28.9599
2012-10-31 11:16 | 24.0414 | 57.9163 | 50.466 | 57.3093 | 48.413 | 52.318 | 0.014269 | 0.34738 | 0.004957 | 24.3449 | 0.058826 | 0.95524 | 0.056193 | 16.2384 | 19.5818 | 3.6068 | 0.06115 | 38.3345 | 30.8842 | 37.7275 | 28.8312
2012-10-31 11:16 | 24.0481 | 57.78 | 50.4104 | 57.2464 | 48.3105 | 52.3064 | 0.014269 | 0.34748 | 0.004958 | 24.352 | 0.058801 | 0.95482 | 0.056144 | 16.2382 | 19.5925 | 3.606 | 0.061102 | 38.1875 | 30.8179 | 37.6539 | 28.718
2012-10-31 11:16 | 24.0466 | 57.6509 | 50.3116 | 57.067 | 48.1803 | 52.2775 | 0.014269 | 0.34742 | 0.004957 | 24.348 | 0.058839 | 0.95562 | 0.056227 | 16.2412 | 19.583 | 3.604 | 0.061184 | 38.0679 | 30.7286 | 37.484 | 28.5973
2012-10-31 11:16 | 24.0473 | 57.4892 | 50.1294 | 56.8588 | 48.0289 | 52.2613 | 0.01426 | 0.34741 | 0.004954 | 24.3623 | 0.058836 | 0.95527 | 0.056204 | 16.2361 | 19.5837 | 3.6029 | 0.061158 | 37.9055 | 30.5457 | 37.2751 | 28.4452
2012-10-31 11:16 | 24.0399 | 57.3774 | 49.9935 | 56.7315 | 47.9318 | 52.2463 | 0.014275 | 0.34741 | 0.004959 | 24.3367 | 0.05864 | 0.95226 | 0.055841 | 16.2392 | 19.5843 | 3.6019 | 0.0608 | 37.7931 | 30.4092 | 37.1472 | 28.3475
2012-10-31 11:16 | 24.0473 | 57.2495 | 49.9269 | 56.6615 | 47.7285 | 52.2278 | 0.01425 | 0.34746 | 0.004951 | 24.3834 | 0.058851 | 0.95564 | 0.056241 | 16.2384 | 19.5596 | 3.6006 | 0.061192 | 37.6899 | 30.3673 | 37.1019 | 28.1689
2012-10-31 11:16 | 24.0399 | 57.0835 | 49.7598 | 56.4955 | 47.6587 | 52.2122 | 0.01426 | 0.34741 | 0.004954 | 24.3623 | 0.058782 | 0.95461 | 0.056114 | 16.2398 | 19.5522 | 3.5995 | 0.061068 | 37.5313 | 30.2076 | 36.9433 | 28.1065
2012-10-31 11:17 | 24.0458 | 56.9308 | 49.6255 | 56.3079 | 47.5163 | 52.2024 | 0.014269 | 0.34748 | 0.004958 | 24.352 | 0.058826 | 0.95533 | 0.056198 | 16.2399 | 19.5701 | 3.5988 | 0.061156 | 37.3607 | 30.0554 | 36.7378 | 27.9462
2012-10-31 11:17 | 24.0443 | 56.8133 | 49.5461 | 56.2638 | 47.4367 | 52.1781 | 0.014272 | 0.34751 | 0.00496 | 24.3489 | 0.058581 | 0.95147 | 0.055738 | 16.242 | 19.5486 | 3.5972 | 0.060698 | 37.2647 | 29.9975 | 36.7152 | 27.8881
2012-10-31 11:17 | 24.0414 | 56.6866 | 49.4575 | 56.1099 | 47.348 | 52.1619 | 0.014272 | 0.34749 | 0.004959 | 24.3479 | 0.058662 | 0.95277 | 0.055891 | 16.2417 | 19.5256 | 3.596 | 0.06085 | 37.161 | 29.9319 | 36.5843 | 27.8224
2012-10-31 11:17 | 24.0436 | 56.5804 | 49.3428 | 56.0037 | 47.2877 | 52.1608 | 0.014266 | 0.34745 | 0.004957 | 24.355 | 0.058864 | 0.95578 | 0.056261 | 16.237 | 19.5117 | 3.596 | 0.061218 | 37.0687 | 29.8311 | 36.492 | 27.776
2012-10-31 11:17 | 24.0466 | 56.4209 | 49.2212 | 55.8634 | 47.1931 | 52.1365 | 0.014272 | 0.34745 | 0.004959 | 24.3448 | 0.058565 | 0.95115 | 0.055704 | 16.241 | 19.5188 | 3.5943 | 0.060663 | 36.9021 | 29.7024 | 36.3446 | 27.6743
2012-10-31 11:17 | 24.0376 | 56.3074 | 49.0953 | 55.6763 | 47.106 | 52.1359 | 0.014275 | 0.34742 | 0.004959 | 24.3377 | 0.058593 | 0.95161 | 0.055758 | 16.2411 | 19.5138 | 3.5942 | 0.060717 | 36.7936 | 29.5815 | 36.1625 | 27.5922
2012-10-31 11:17 | 24.0339 | 56.1256 | 48.9941 | 55.5758 | 46.9579 | 52.1215 | 0.01425 | 0.34745 | 0.004951 | 24.3824 | 0.058603 | 0.95182 | 0.055779 | 16.2418 | 19.5221 | 3.5933 | 0.06073 | 36.6035 | 29.472 | 36.0537 | 27.4358
2012-10-31 11:17 | 24.0354 | 56.0226 | 48.9099 | 55.4301 | 46.9399 | 52.1082 | 0.01425 | 0.34748 | 0.004952 | 24.3844 | 0.058662 | 0.95273 | 0.055889 | 16.241 | 19.5276 | 3.5923 | 0.060841 | 36.495 | 29.3823 | 35.9025 | 27.4123
2012-10-31 11:17 | 24.0294 | 55.9005 | 48.8065 | 55.3156 | 46.8753 | 52.0845 | 0.014263 | 0.34741 | 0.004955 | 24.3571 | 0.058653 | 0.95244 | 0.055863 | 16.2385 | 19.4855 | 3.5907 | 0.060818 | 36.415 | 29.321 | 35.8301 | 27.3898
2012-10-31 11:17 | 24.0376 | 55.746 | 48.7055 | 55.1533 | 46.6843 | 52.0608 | 0.014272 | 0.34743 | 0.004959 | 24.3438 | 0.058817 | 0.9552 | 0.056182 | 16.2402 | 19.5419 | 3.5891 | 0.061141 | 36.2041 | 29.1636 | 35.6114 | 27.1424
2012-10-31 11:17 | 24.0331 | 55.606 | 48.5607 | 55.0093 | 46.5744 | 52.055 | 0.014263 | 0.34739 | 0.004955 | 24.3562 | 0.058798 | 0.95486 | 0.056144 | 16.2398 | 19.5012 | 3.5887 | 0.061099 | 36.1048 | 29.0595 | 35.5081 | 27.0732
2012-10-31 11:17 | 24.0443 | 55.4622 | 48.4666 | 54.8849 | 46.5856 | 52.0365 | 0.014269 | 0.34739 | 0.004957 | 24.3459 | 0.05865 | 0.95249 | 0.055864 | 16.2403 | 19.5044 | 3.5874 | 0.060821 | 35.9578 | 28.9622 | 35.3805 | 27.0812
2012-10-31 11:17 | 24.0384 | 55.3362 | 48.371 | 54.7705 | 46.4469 | 52.0209 | 0.014279 | 0.34745 | 0.004961 | 24.3329 | 0.058839 | 0.95547 | 0.056219 | 16.2388 | 19.5266 | 3.5863 | 0.06118 | 35.8096 | 28.8444 | 35.2439 | 26.9203
2012-10-31 11:17 | 24.0399 | 55.2021 | 48.2672 | 54.6092 | 46.3781 | 51.9989 | 0.01426 | 0.34743 | 0.004954 | 24.3643 | 0.058681 | 0.95332 | 0.055942 | 16.2458 | 19.484 | 3.5848 | 0.060896 | 35.7181 | 28.7832 | 35.1252 | 26.8941
2012-10-31 11:17 | 24.0443 | 55.0593 | 48.1624 | 54.4662 | 46.3082 | 51.9868 | 0.014263 | 0.34738 | 0.004955 | 24.3551 | 0.058581 | 0.9514 | 0.055734 | 16.2407 | 19.4763 | 3.584 | 0.060689 | 35.583 | 28.6861 | 34.9899 | 26.8319
2012-10-31 11:17 | 24.0451 | 54.9322 | 48.0696 | 54.3585 | 46.2231 | 51.9735 | 0.01426 | 0.34738 | 0.004954 | 24.3602 | 0.058662 | 0.95255 | 0.055879 | 16.238 | 19.4811 | 3.5831 | 0.060833 | 35.4511 | 28.5885 | 34.8774 | 26.742
2012-10-31 11:17 | 24.0391 | 54.7867 | 47.9778 | 54.24 | 46.1038 | 51.9643 | 0.014272 | 0.34735 | 0.004957 | 24.3377 | 0.058647 | 0.95245 | 0.055858 | 16.2404 | 19.4832 | 3.5824 | 0.060815 | 35.3035 | 28.4946 | 34.7568 | 26.6206
2012-10-31 11:17 | 24.0488 | 54.7344 | 47.8978 | 54.1411 | 46.0822 | 51.9423 | 0.014272 | 0.34738 | 0.004958 | 24.3398 | 0.058703 | 0.9533 | 0.055962 | 16.2394 | 19.4888 | 3.5809 | 0.06092 | 35.2456 | 28.409 | 34.6523 | 26.5934
2012-10-31 11:17 | 24.0443 | 54.5825 | 47.8074 | 54.0009 | 45.9487 | 51.9244 | 0.01425 | 0.34733 | 0.00495 | 24.3743 | 0.058631 | 0.95213 | 0.055825 | 16.2394 | 19.5285 | 3.5797 | 0.060775 | 35.054 | 28.2789 | 34.4724 | 26.4202
2012-10-31 11:17 | 24.0473 | 54.446 | 47.6817 | 53.8564 | 45.7993 | 51.9175 | 0.014263 | 0.34736 | 0.004954 | 24.3541 | 0.058492 | 0.94998 | 0.055566 | 16.2412 | 19.4833 | 3.5792 | 0.06052 | 34.9627 | 28.1984 | 34.3731 | 26.316
2012-10-31 11:17 | 24.0466 | 54.3367 | 47.6224 | 53.7626 | 45.6305 | 51.8972 | 0.014263 | 0.34739 | 0.004955 | 24.3562 | 0.058694 | 0.95323 | 0.055949 | 16.2407 | 19.4666 | 3.5778 | 0.060904 | 34.8701 | 28.1558 | 34.296 | 26.1639
2012-10-31 11:17 | 24.0496 | 54.2389 | 47.5045 | 53.657 | 45.6062 | 51.8978 | 0.01426 | 0.34738 | 0.004954 | 24.3602 | 0.058426 | 0.94878 | 0.055434 | 16.239 | 19.4776 | 3.5778 | 0.060388 | 34.7613 | 28.0269 | 34.1794 | 26.1286
2012-10-31 11:17 | 24.0421 | 54.0607 | 47.3838 | 53.5137 | 45.5049 | 51.8782 | 0.014272 | 0.34733 | 0.004957 | 24.3367 | 0.05876 | 0.95426 | 0.056072 | 16.2399 | 19.4701 | 3.5765 | 0.061029 | 34.5906 | 27.9137 | 34.0436 | 26.0348
2012-10-31 11:17 | 24.0466 | 54.0148 | 47.2907 | 53.394 | 45.4116 | 51.8533 | 0.01425 | 0.34739 | 0.00495 | 24.3784 | 0.058807 | 0.95515 | 0.05617 | 16.2422 | 19.4746 | 3.5748 | 0.06112 | 34.5402 | 27.8161 | 33.9194 | 25.937
2012-10-31 11:18 | 24.0496 | 53.8238 | 47.2 | 53.2533 | 45.2308 | 51.8394 | 0.014275 | 0.34732 | 0.004958 | 24.3306 | 0.058747 | 0.9539 | 0.056039 | 16.2374 | 19.4575 | 3.5738 | 0.060997 | 34.3663 | 27.7425 | 33.7958 | 25.7733
2012-10-31 11:18 | 24.0481 | 53.7292 | 47.0736 | 53.1626 | 45.2332 | 51.8325 | 0.01425 | 0.34736 | 0.00495 | 24.3764 | 0.058581 | 0.95153 | 0.055741 | 16.2429 | 19.436 | 3.5733 | 0.060691 | 34.2932 | 27.6376 | 33.7266 | 25.7972
2012-10-31 11:18 | 24.0496 | 53.6027 | 46.9619 | 52.9971 | 45.1996 | 51.8048 | 0.014266 | 0.34726 | 0.004954 | 24.3419 | 0.058596 | 0.95157 | 0.055758 | 16.2395 | 19.4616 | 3.5714 | 0.060712 | 34.1411 | 27.5003 | 33.5355 | 25.738
2012-10-31 11:18 | 24.0503 | 53.5063 | 46.9118 | 52.9512 | 45.0477 | 51.8077 | 0.014272 | 0.34732 | 0.004957 | 24.3357 | 0.05859 | 0.95167 | 0.055758 | 16.2429 | 19.4382 | 3.5716 | 0.060715 | 34.0681 | 27.4736 | 33.513 | 25.6095
2012-10-31 11:18 | 24.0503 | 53.4054 | 46.779 | 52.8153 | 44.9304 | 51.788 | 0.014269 | 0.34735 | 0.004956 | 24.3428 | 0.058615 | 0.95205 | 0.055804 | 16.2424 | 19.4181 | 3.5703 | 0.06076 | 33.9873 | 27.3609 | 33.3972 | 25.5123
2012-10-31 11:18 | 24.0481 | 53.2324 | 46.7026 | 52.6655 | 44.9399 | 51.7793 | 0.014272 | 0.34729 | 0.004957 | 24.3337 | 0.058546 | 0.95072 | 0.055661 | 16.2388 | 19.4801 | 3.5697 | 0.060618 | 33.7523 | 27.2225 | 33.1854 | 25.4598
2012-10-31 11:18 | 24.0511 | 53.1423 | 46.6197 | 52.5637 | 44.8451 | 51.7562 | 0.014266 | 0.34729 | 0.004954 | 24.344 | 0.058618 | 0.95196 | 0.055802 | 16.2401 | 19.4911 | 3.5681 | 0.060756 | 33.6512 | 27.1286 | 33.0726 | 25.354
2012-10-31 11:18 | 24.0406 | 53.0269 | 46.5077 | 52.4289 | 44.7486 | 51.7545 | 0.014269 | 0.3473 | 0.004956 | 24.3398 | 0.058662 | 0.95265 | 0.055885 | 16.2397 | 19.4806 | 3.568 | 0.060841 | 33.5463 | 27.0271 | 32.9483 | 25.268
2012-10-31 11:18 | 24.0428 | 52.9165 | 46.4083 | 52.3262 | 44.6373 | 51.7291 | 0.014266 | 0.34729 | 0.004954 | 24.344 | 0.058584 | 0.95151 | 0.055743 | 16.2419 | 19.4748 | 3.5662 | 0.060697 | 33.4417 | 26.9335 | 32.8514 | 25.1625
2012-10-31 11:18 | 24.0511 | 52.7617 | 46.3033 | 52.1946 | 44.6143 | 51.7227 | 0.014263 | 0.34726 | 0.004953 | 24.3471 | 0.058445 | 0.9493 | 0.055482 | 16.2427 | 19.4992 | 3.5658 | 0.060435 | 33.2625 | 26.8041 | 32.6954 | 25.1151
2012-10-31 11:18 | 24.0451 | 52.5305 | 46.1488 | 51.9671 | 44.4244 | 51.6909 | 0.014263 | 0.34728 | 0.004953 | 24.348 | 0.058562 | 0.95107 | 0.055696 | 16.2403 | 19.5132 | 3.5636 | 0.060649 | 33.0173 | 26.6356 | 32.4539 | 24.9112
2012-10-31 11:18 | 24.0473 | 52.2491 | 46.0143 | 51.6894 | 44.184 | 51.6533 | 0.014247 | 0.34719 | 0.004946 | 24.3693 | 0.058442 | 0.94922 | 0.055474 | 16.242 | 19.5476 | 3.561 | 0.06042 | 32.7015 | 26.4667 | 32.1418 | 24.6364
2012-10-31 11:18 | 24.0436 | 52.1405 | 45.909 | 51.5885 | 44.1685 | 51.6476 | 0.014269 | 0.34723 | 0.004955 | 24.3348 | 0.05842 | 0.94881 | 0.05543 | 16.2412 | 19.5278 | 3.5606 | 0.060385 | 32.6127 | 26.3812 | 32.0607 | 24.6407
2012-10-31 11:18 | 24.0481 | 52.0556 | 45.7884 | 51.4842 | 44.1339 | 51.6245 | 0.01426 | 0.34726 | 0.004952 | 24.3522 | 0.058552 | 0.95099 | 0.055683 | 16.2419 | 19.5524 | 3.559 | 0.060635 | 32.5032 | 26.236 | 31.9318 | 24.5815
2012-10-31 11:18 | 24.0451 | 51.9204 | 45.7111 | 51.3995 | 44.0448 | 51.61 | 0.014253 | 0.34726 | 0.00495 | 24.3641 | 0.058631 | 0.95222 | 0.05583 | 16.2409 | 19.5614 | 3.558 | 0.06078 | 32.359 | 26.1497 | 31.8381 | 24.4834
2012-10-31 11:18 | 24.0473 | 51.8021 | 45.6508 | 51.2539 | 43.9452 | 51.6036 | 0.014263 | 0.34723 | 0.004953 | 24.345 | 0.058581 | 0.95132 | 0.05573 | 16.2395 | 19.5435 | 3.5576 | 0.060683 | 32.2586 | 26.1073 | 31.7104 | 24.4017
2012-10-31 11:18 | 24.0458 | 51.7307 | 45.5555 | 51.1435 | 43.791 | 51.5932 | 0.014279 | 0.34725 | 0.004958 | 24.3187 | 0.058549 | 0.95089 | 0.055674 | 16.241 | 19.5902 | 3.5568 | 0.060632 | 32.1405 | 25.9653 | 31.5533 | 24.2008
2012-10-31 11:18 | 24.0518 | 51.5656 | 45.4716 | 51.0328 | 43.6678 | 51.5782 | 0.014247 | 0.34719 | 0.004946 | 24.3693 | 0.058455 | 0.94942 | 0.055498 | 16.2419 | 19.5601 | 3.5558 | 0.060444 | 32.0055 | 25.9115 | 31.4727 | 24.1077
2012-10-31 11:18 | 24.0518 | 51.4684 | 45.3894 | 50.9239 | 43.5621 | 51.5591 | 0.014272 | 0.3473 | 0.004957 | 24.3347 | 0.058584 | 0.95135 | 0.055734 | 16.2391 | 19.5721 | 3.5545 | 0.060691 | 31.8963 | 25.8173 | 31.3518 | 23.99
2012-10-31 11:18 | 24.0526 | 51.3759 | 45.3433 | 50.8235 | 43.4415 | 51.5505 | 0.014269 | 0.34722 | 0.004954 | 24.3337 | 0.058543 | 0.95069 | 0.055656 | 16.2392 | 19.5649 | 3.5539 | 0.06061 | 31.811 | 25.7784 | 31.2586 | 23.8766
2012-10-31 11:18 | 24.0518 | 51.239 | 45.1939 | 50.741 | 43.4368 | 51.521 | 0.01425 | 0.34725 | 0.004948 | 24.3682 | 0.058603 | 0.95187 | 0.055783 | 16.2428 | 19.5681 | 3.5519 | 0.060731 | 31.6709 | 25.6258 | 31.1729 | 23.8687
2012-10-31 11:18 | 24.0556 | 51.1417 | 45.1195 | 50.6164 | 43.3348 | 51.5129 | 0.014266 | 0.34725 | 0.004954 | 24.3409 | 0.058464 | 0.94951 | 0.055512 | 16.2408 | 19.5278 | 3.5513 | 0.060466 | 31.6139 | 25.5917 | 31.0886 | 23.807
2012-10-31 11:19 | 24.0466 | 51.0276 | 45.0049 | 50.4401 | 43.3141 | 51.5066 | 0.014269 | 0.34726 | 0.004955 | 24.3368 | 0.058514 | 0.95056 | 0.055621 | 16.245 | 19.5749 | 3.5509 | 0.060576 | 31.4527 | 25.43 | 30.8652 | 23.7392
2012-10-31 11:19 | 24.0571 | 50.902 | 44.945 | 50.3533 | 43.1561 | 51.4875 | 0.014263 | 0.3472 | 0.004952 | 24.343 | 0.058546 | 0.95086 | 0.055669 | 16.2413 | 19.5814 | 3.5495 | 0.060621 | 31.3206 | 25.3636 | 30.7719 | 23.5747
2012-10-31 11:19 | 24.0406 | 50.7376 | 44.862 | 50.2356 | 43.0495 | 51.4777 | 0.014263 | 0.3472 | 0.004952 | 24.343 | 0.058546 | 0.95082 | 0.055667 | 16.2405 | 19.5449 | 3.5489 | 0.060619 | 31.1927 | 25.3171 | 30.6907 | 23.5046
2012-10-31 11:19 | 24.0466 | 50.6463 | 44.7507 | 50.1442 | 43.0046 | 51.4684 | 0.01426 | 0.34719 | 0.004951 | 24.3471 | 0.058411 | 0.94877 | 0.055418 | 16.243 | 19.579 | 3.5482 | 0.060369 | 31.0673 | 25.1717 | 30.5652 | 23.4256
2012-10-31 11:19 | 24.0473 | 50.5731 | 44.6575 | 50.0437 | 42.9622 | 51.4563 | 0.014269 | 0.34716 | 0.004954 | 24.3297 | 0.058335 | 0.94766 | 0.055281 | 16.245 | 19.6037 | 3.5474 | 0.060235 | 30.9694 | 25.0538 | 30.44 | 23.3585
2012-10-31 11:19 | 24.0578 | 50.4396 | 44.5936 | 49.9452 | 42.8669 | 51.4366 | 0.014269 | 0.3472 | 0.004954 | 24.3327 | 0.058571 | 0.95115 | 0.05571 | 16.2393 | 19.6223 | 3.546 | 0.060664 | 30.8173 | 24.9713 | 30.3229 | 23.2446
2012-10-31 11:19 | 24.0496 | 50.3419 | 44.4993 | 49.7929 | 42.7764 | 51.4337 | 0.01426 | 0.34723 | 0.004952 | 24.3501 | 0.058502 | 0.95013 | 0.055584 | 16.2409 | 19.5699 | 3.5458 | 0.060536 | 30.772 | 24.9294 | 30.223 | 23.2065
2012-10-31 11:19 | 24.0473 | 50.2111 | 44.411 | 49.7439 | 42.731 | 51.4054 | 0.014266 | 0.34719 | 0.004953 | 24.3368 | 0.058335 | 0.9475 | 0.055272 | 16.2423 | 19.5957 | 3.5439 | 0.060225 | 30.6154 | 24.8153 | 30.1482 | 23.1353
2012-10-31 11:19 | 24.0608 | 50.1156 | 44.3736 | 49.6561 | 42.627 | 51.4095 | 0.01425 | 0.34713 | 0.004947 | 24.3601 | 0.058348 | 0.9475 | 0.055284 | 16.2387 | 19.5932 | 3.5442 | 0.060231 | 30.5224 | 24.7804 | 30.0629 | 23.0338
2012-10-31 11:19 | 24.0578 | 50.0153 | 44.2454 | 49.4973 | 42.573 | 51.384 | 0.014272 | 0.34713 | 0.004954 | 24.3226 | 0.058581 | 0.95125 | 0.055725 | 16.2383 | 19.6062 | 3.5424 | 0.060679 | 30.4091 | 24.6392 | 29.8911 | 22.9668
2012-10-31 11:19 | 24.0645 | 49.9285 | 44.162 | 49.4378 | 42.4151 | 51.3713 | 0.014272 | 0.34719 | 0.004955 | 24.3266 | 0.05847 | 0.94985 | 0.055538 | 16.2451 | 19.5487 | 3.5415 | 0.060493 | 30.3798 | 24.6133 | 29.8891 | 22.8664
2012-10-31 11:19 | 24.063 | 49.8414 | 44.0588 | 49.3467 | 42.3195 | 51.3569 | 0.01426 | 0.3472 | 0.004951 | 24.3481 | 0.058474 | 0.94972 | 0.055534 | 16.2418 | 19.5913 | 3.5405 | 0.060485 | 30.2501 | 24.4675 | 29.7554 | 22.7282
2012-10-31 11:19 | 24.0608 | 49.7106 | 44.0018 | 49.2042 | 42.2311 | 51.3482 | 0.014247 | 0.34712 | 0.004945 | 24.3642 | 0.05847 | 0.94972 | 0.05553 | 16.2429 | 19.5651 | 3.5399 | 0.060475 | 30.1455 | 24.4367 | 29.6391 | 22.666
2012-10-31 11:19 | 24.0705 | 49.6502 | 43.9018 | 49.1009 | 42.2251 | 51.3332 | 0.01426 | 0.34718 | 0.004951 | 24.3461 | 0.058593 | 0.95143 | 0.055747 | 16.2379 | 19.5708 | 3.5389 | 0.060698 | 30.0794 | 24.331 | 29.5301 | 22.6543
2012-10-31 11:19 | 24.0645 | 49.5196 | 43.8449 | 49.0169 | 42.0662 | 51.3182 | 0.014266 | 0.34719 | 0.004953 | 24.3368 | 0.058552 | 0.95066 | 0.055663 | 16.2362 | 19.5487 | 3.5379 | 0.060616 | 29.9709 | 24.2962 | 29.4682 | 22.5175
2012-10-31 11:19 | 24.069 | 49.4267 | 43.7085 | 48.8967 | 42.0511 | 51.2979 | 0.01426 | 0.3472 | 0.004951 | 24.3481 | 0.058329 | 0.94718 | 0.055248 | 16.2385 | 19.5853 | 3.5365 | 0.060199 | 29.8414 | 24.1232 | 29.3114 | 22.4658
2012-10-31 11:19 | 24.0615 | 49.3646 | 43.6501 | 48.858 | 41.9769 | 51.302 | 0.01426 | 0.34718 | 0.004951 | 24.3461 | 0.058458 | 0.94955 | 0.055509 | 16.2433 | 19.5698 | 3.5368 | 0.06046 | 29.7948 | 24.0803 | 29.2882 | 22.4071
2012-10-31 11:19 | 24.0586 | 49.202 | 43.561 | 48.7148 | 41.8878 | 51.2875 | 0.014256 | 0.34716 | 0.004949 | 24.3519 | 0.058206 | 0.94513 | 0.055012 | 16.2376 | 19.5629 | 3.5358 | 0.059961 | 29.6391 | 23.9981 | 29.1519 | 22.3249
2012-10-31 11:19 | 24.0578 | 49.0999 | 43.4819 | 48.6049 | 41.8203 | 51.2737 | 0.014266 | 0.34704 | 0.004951 | 24.3267 | 0.058225 | 0.94566 | 0.055061 | 16.2415 | 19.546 | 3.5348 | 0.060012 | 29.5539 | 23.9359 | 29.0589 | 22.2743
2012-10-31 11:19 | 24.0683 | 49.0052 | 43.3788 | 48.4867 | 41.772 | 51.258 | 0.014282 | 0.34709 | 0.004957 | 24.3025 | 0.05836 | 0.9477 | 0.055308 | 16.2388 | 19.6047 | 3.5337 | 0.060265 | 29.4005 | 23.7741 | 28.882 | 22.1673
2012-10-31 11:19 | 24.0653 | 48.932 | 43.321 | 48.4174 | 41.7415 | 51.2494 | 0.014272 | 0.34713 | 0.004954 | 24.3226 | 0.058313 | 0.94728 | 0.055239 | 16.2447 | 19.6097 | 3.5331 | 0.060193 | 29.3223 | 23.7113 | 28.8077 | 22.1318
2012-10-31 11:19 | 24.0615 | 48.8113 | 43.2624 | 48.3083 | 41.6279 | 51.2384 | 0.01425 | 0.34712 | 0.004946 | 24.3591 | 0.058445 | 0.94907 | 0.055468 | 16.2387 | 19.5979 | 3.5324 | 0.060414 | 29.2134 | 23.6645 | 28.7104 | 22.03
2012-10-31 11:19 | 24.0503 | 48.7221 | 43.1767 | 48.1996 | 41.5892 | 51.2268 | 0.014266 | 0.34712 | 0.004952 | 24.3318 | 0.058351 | 0.94764 | 0.055296 | 16.2404 | 19.5465 | 3.5316 | 0.060248 | 29.1756 | 23.6302 | 28.6531 | 22.0427
2012-10-31 11:19 | 24.0496 | 48.5655 | 43.0899 | 48.1131 | 41.5415 | 51.2199 | 0.014266 | 0.34707 | 0.004951 | 24.3288 | 0.058241 | 0.94586 | 0.055088 | 16.2405 | 19.5458 | 3.5311 | 0.060039 | 29.0197 | 23.5441 | 28.5673 | 21.9957
2012-10-31 11:19 | 24.0533 | 48.5107 | 43.027 | 48.0505 | 41.4628 | 51.2072 | 0.014266 | 0.34712 | 0.004952 | 24.3318 | 0.058263 | 0.94618 | 0.055127 | 16.2398 | 19.5495 | 3.5302 | 0.060079 | 28.9612 | 23.4775 | 28.501 | 21.9133
2012-10-31 11:20 | 24.0533 | 48.4405 | 42.976 | 47.9101 | 41.4079 | 51.1858 | 0.01426 | 0.34712 | 0.00495 | 24.342 | 0.058269 | 0.94657 | 0.055156 | 16.2449 | 19.5214 | 3.5287 | 0.060106 | 28.9191 | 23.4546 | 28.3887 | 21.8865
2012-10-31 11:20 | 24.0503 | 48.3127 | 42.8633 | 47.829 | 41.2794 | 51.1708 | 0.014266 | 0.34704 | 0.004951 | 24.3267 | 0.058426 | 0.94877 | 0.055433 | 16.2388 | 19.5064 | 3.5277 | 0.060384 | 28.8063 | 23.3569 | 28.3226 | 21.773
2012-10-31 11:20 | 24.0548 | 48.2002 | 42.7738 | 47.7243 | 41.2485 | 51.1523 | 0.014263 | 0.34707 | 0.00495 | 24.3339 | 0.058411 | 0.9488 | 0.05542 | 16.2435 | 19.531 | 3.5264 | 0.06037 | 28.6692 | 23.2428 | 28.1933 | 21.7175
2012-10-31 11:20 | 24.0488 | 48.1006 | 42.7168 | 47.609 | 41.0934 | 51.154 | 0.014269 | 0.34713 | 0.004953 | 24.3277 | 0.058319 | 0.94727 | 0.055244 | 16.2428 | 19.4929 | 3.5266 | 0.060197 | 28.6077 | 23.2239 | 28.1161 | 21.6005
2012-10-31 11:20 | 24.0511 | 48.06 | 42.6682 | 47.5255 | 41.0447 | 51.1425 | 0.014263 | 0.34713 | 0.004951 | 24.3379 | 0.058367 | 0.94776 | 0.055318 | 16.2379 | 19.5353 | 3.5258 | 0.060269 | 28.5247 | 23.1329 | 27.9902 | 21.5094
2012-10-31 11:20 | 24.0481 | 47.9166 | 42.5947 | 47.46 | 41.0339 | 51.1378 | 0.01426 | 0.34704 | 0.004949 | 24.337 | 0.058354 | 0.94771 | 0.055303 | 16.2408 | 19.5283 | 3.5254 | 0.060252 | 28.3883 | 23.0664 | 27.9317 | 21.5056
2012-10-31 11:20 | 24.0518 | 47.8695 | 42.52 | 47.3466 | 40.9002 | 51.1251 | 0.014266 | 0.3471 | 0.004952 | 24.3308 | 0.058269 | 0.9464 | 0.055146 | 16.2419 | 19.5721 | 3.5246 | 0.060098 | 28.2974 | 22.9479 | 27.7745 | 21.3281
2012-10-31 11:20 | 24.0421 | 47.7428 | 42.428 | 47.2628 | 40.8199 | 51.1113 | 0.014253 | 0.34707 | 0.004947 | 24.3509 | 0.058323 | 0.94696 | 0.05523 | 16.2365 | 19.4982 | 3.5236 | 0.060177 | 28.2446 | 22.9298 | 27.7646 | 21.3217
2012-10-31 11:20 | 24.0481 | 47.6591 | 42.3556 | 47.1751 | 40.767 | 51.0974 | 0.014275 | 0.34706 | 0.004954 | 24.3124 | 0.058316 | 0.94732 | 0.055244 | 16.2447 | 19.5805 | 3.5227 | 0.060198 | 28.0786 | 22.7751 | 27.5946 | 21.1865
2012-10-31 11:20 | 24.0458 | 47.5865 | 42.3258 | 47.0908 | 40.6862 | 51.0835 | 0.01426 | 0.3471 | 0.00495 | 24.341 | 0.058329 | 0.94745 | 0.055264 | 16.2433 | 19.5902 | 3.5217 | 0.060214 | 27.9963 | 22.7356 | 27.5006 | 21.096
2012-10-31 11:20 | 24.0481 | 47.4639 | 42.2066 | 46.9955 | 40.614 | 51.072 | 0.01425 | 0.34702 | 0.004945 | 24.352 | 0.058335 | 0.94755 | 0.055276 | 16.2433 | 19.5564 | 3.5209 | 0.060221 | 27.9075 | 22.6502 | 27.4391 | 21.0576
2012-10-31 11:20 | 24.0436 | 47.3384 | 42.0884 | 46.8387 | 40.5467 | 51.0696 | 0.014253 | 0.34709 | 0.004947 | 24.3519 | 0.058354 | 0.9479 | 0.055314 | 16.244 | 19.5719 | 3.5207 | 0.060261 | 27.7665 | 22.5165 | 27.2668 | 20.9748
2012-10-31 11:20 | 24.0526 | 47.2655 | 42.019 | 46.8204 | 40.4379 | 51.0517 | 0.014266 | 0.3471 | 0.004952 | 24.3308 | 0.058241 | 0.94595 | 0.055093 | 16.242 | 19.5809 | 3.5195 | 0.060045 | 27.6846 | 22.4381 | 27.2395 | 20.857
2012-10-31 11:20 | 24.0436 | 47.2018 | 41.9865 | 46.6864 | 40.3818 | 51.0494 | 0.014263 | 0.34707 | 0.00495 | 24.3339 | 0.058304 | 0.94716 | 0.055223 | 16.2453 | 19.5278 | 3.5193 | 0.060173 | 27.674 | 22.4587 | 27.1586 | 20.854
2012-10-31 11:20 | 24.0443 | 47.0503 | 41.9205 | 46.5739 | 40.2922 | 51.0379 | 0.014269 | 0.347 | 0.004951 | 24.3186 | 0.058338 | 0.94754 | 0.055278 | 16.2422 | 19.5205 | 3.5186 | 0.060229 | 27.5298 | 22.4 | 27.0534 | 20.7717
2012-10-31 11:20 | 24.0421 | 46.927 | 41.8124 | 46.4584 | 40.2233 | 51.0199 | 0.014272 | 0.347 | 0.004952 | 24.3135 | 0.058184 | 0.94508 | 0.054989 | 16.243 | 19.5464 | 3.5173 | 0.059941 | 27.3806 | 22.266 | 26.912 | 20.6769
2012-10-31 11:20 | 24.0488 | 46.8869 | 41.7015 | 46.3987 | 40.1946 | 51.0188 | 0.014256 | 0.34703 | 0.004947 | 24.3427 | 0.058193 | 0.94526 | 0.055007 | 16.2435 | 19.5129 | 3.5172 | 0.059954 | 27.374 | 22.1886 | 26.8858 | 20.6817
2012-10-31 11:20 | 24.0428 | 46.795 | 41.6367 | 46.2872 | 40.1494 | 51.0101 | 0.014256 | 0.34702 | 0.004947 | 24.3418 | 0.058407 | 0.94878 | 0.055416 | 16.2443 | 19.539 | 3.5166 | 0.060363 | 27.256 | 22.0977 | 26.7482 | 20.6104
2012-10-31 11:20 | 24.0541 | 46.654 | 41.5813 | 46.2086 | 40.0782 | 50.9783 | 0.01426 | 0.34709 | 0.004949 | 24.34 | 0.058178 | 0.94501 | 0.054979 | 16.2434 | 19.5022 | 3.5144 | 0.059928 | 27.1518 | 22.0791 | 26.7064 | 20.576
2012-10-31 11:20 | 24.0488 | 46.5979 | 41.5368 | 46.1408 | 40.0415 | 50.9841 | 0.014263 | 0.34703 | 0.00495 | 24.3308 | 0.058071 | 0.94319 | 0.054772 | 16.242 | 19.5129 | 3.5148 | 0.059722 | 27.085 | 22.0239 | 26.6279 | 20.5286
2012-10-31 11:20 | 24.0436 | 46.4716 | 41.41 | 45.9949 | 40.0206 | 50.9801 | 0.014266 | 0.34703 | 0.004951 | 24.3257 | 0.058411 | 0.9488 | 0.05542 | 16.2435 | 19.5318 | 3.5146 | 0.060371 | 26.9398 | 21.8782 | 26.4631 | 20.4888
2012-10-31 11:20 | 24.0428 | 46.4278 | 41.4013 | 45.9121 | 39.9059 | 50.9772 | 0.01426 | 0.34696 | 0.004948 | 24.3309 | 0.058266 | 0.94638 | 0.055142 | 16.2425 | 19.4949 | 3.5144 | 0.06009 | 26.9329 | 21.9064 | 26.4172 | 20.411
2012-10-31 11:20 | 24.0473 | 46.3269 | 41.3274 | 45.8306 | 39.8593 | 50.9506 | 0.014269 | 0.347 | 0.004951 | 24.3186 | 0.058326 | 0.94738 | 0.055257 | 16.2429 | 19.5315 | 3.5125 | 0.060208 | 26.7954 | 21.7959 | 26.2991 | 20.3278
2012-10-31 11:20 | 24.0481 | 46.2612 | 41.2536 | 45.7767 | 39.813 | 50.9494 | 0.014275 | 0.347 | 0.004953 | 24.3084 | 0.058206 | 0.9452 | 0.055016 | 16.2389 | 19.5122 | 3.5125 | 0.059969 | 26.749 | 21.7414 | 26.2645 | 20.3008
2012-10-31 11:21 | 24.0488 | 46.1174 | 41.1405 | 45.6757 | 39.7548 | 50.9413 | 0.014266 | 0.34704 | 0.004951 | 24.3267 | 0.058269 | 0.94651 | 0.055152 | 16.2439 | 19.537 | 3.5119 | 0.060103 | 26.5804 | 21.6035 | 26.1387 | 20.2178
2012-10-31 11:21 | 24.0428 | 46.041 | 41.1149 | 45.5916 | 39.682 | 50.9361 | 0.014279 | 0.34706 | 0.004956 | 24.3056 | 0.058285 | 0.94676 | 0.055182 | 16.2436 | 19.4989 | 3.5115 | 0.060138 | 26.5421 | 21.616 | 26.0927 | 20.1831
2012-10-31 11:21 | 24.0481 | 45.9447 | 41.03 | 45.4718 | 39.5813 | 50.9176 | 0.014279 | 0.34697 | 0.004954 | 24.2995 | 0.058149 | 0.94451 | 0.054922 | 16.2429 | 19.5524 | 3.5103 | 0.059876 | 26.3923 | 21.4776 | 25.9194 | 20.0289
2012-10-31 11:21 | 24.0488 | 45.8634 | 40.9875 | 45.4295 | 39.527 | 50.9211 | 0.014266 | 0.34702 | 0.004951 | 24.3247 | 0.057992 | 0.94195 | 0.054625 | 16.2427 | 19.525 | 3.5105 | 0.059576 | 26.3384 | 21.4625 | 25.9045 | 20.002
2012-10-31 11:21 | 24.0481 | 45.7923 | 40.924 | 45.3075 | 39.4163 | 50.8934 | 0.014256 | 0.347 | 0.004947 | 24.3408 | 0.058086 | 0.94357 | 0.054808 | 16.2443 | 19.5403 | 3.5086 | 0.059755 | 26.252 | 21.3837 | 25.7672 | 19.876
2012-10-31 11:21 | 24.0406 | 45.691 | 40.8106 | 45.214 | 39.3891 | 50.887 | 0.014266 | 0.34696 | 0.00495 | 24.3206 | 0.058329 | 0.94752 | 0.055268 | 16.2445 | 19.5609 | 3.5081 | 0.060218 | 26.1301 | 21.2497 | 25.6531 | 19.8282
2012-10-31 11:21 | 24.0376 | 45.5785 | 40.7605 | 45.125 | 39.2879 | 50.876 | 0.014272 | 0.34691 | 0.004951 | 24.3074 | 0.058338 | 0.94744 | 0.055272 | 16.2405 | 19.5338 | 3.5074 | 0.060223 | 26.0447 | 21.2267 | 25.5912 | 19.7541
2012-10-31 11:21 | 24.0399 | 45.4792 | 40.7039 | 45.0334 | 39.247 | 50.8743 | 0.014263 | 0.34689 | 0.004948 | 24.3207 | 0.058055 | 0.94295 | 0.054743 | 16.2423 | 19.5482 | 3.5073 | 0.059691 | 25.931 | 21.1557 | 25.4852 | 19.6988
2012-10-31 11:21 | 24.0384 | 45.38 | 40.5846 | 44.9615 | 39.1512 | 50.861 | 0.014247 | 0.34693 | 0.004943 | 24.351 | 0.058064 | 0.94312 | 0.054761 | 16.2427 | 19.5467 | 3.5064 | 0.059704 | 25.8333 | 21.0379 | 25.4148 | 19.6045
2012-10-31 11:21 | 24.0346 | 45.3331 | 40.518 | 44.8756 | 39.0806 | 50.8506 | 0.014269 | 0.34696 | 0.004951 | 24.3155 | 0.058203 | 0.9454 | 0.055025 | 16.2432 | 19.5429 | 3.5056 | 0.059976 | 25.7902 | 20.9751 | 25.3327 | 19.5377
2012-10-31 11:21 | 24.0339 | 45.2151 | 40.431 | 44.8006 | 39.0563 | 50.8385 | 0.014241 | 0.34699 | 0.004941 | 24.3654 | 0.058024 | 0.9424 | 0.054682 | 16.2415 | 19.6104 | 3.5048 | 0.059623 | 25.6047 | 20.8206 | 25.1902 | 19.4459
2012-10-31 11:21 | 24.0369 | 45.136 | 40.4301 | 44.7018 | 38.9689 | 50.8281 | 0.014263 | 0.34696 | 0.004949 | 24.3257 | 0.058247 | 0.94615 | 0.055111 | 16.2438 | 19.6294 | 3.5041 | 0.06006 | 25.5066 | 20.8007 | 25.0724 | 19.3395
2012-10-31 11:21 | 24.0391 | 45.0717 | 40.342 | 44.6297 | 38.9201 | 50.8142 | 0.014263 | 0.34697 | 0.004949 | 24.3268 | 0.057945 | 0.94125 | 0.054541 | 16.2439 | 19.6196 | 3.5031 | 0.05949 | 25.4521 | 20.7224 | 25.0101 | 19.3005
2012-10-31 11:21 | 24.0376 | 45.035 | 40.2737 | 44.5813 | 38.8793 | 50.8073 | 0.014256 | 0.34697 | 0.004946 | 24.3387 | 0.058005 | 0.94232 | 0.05466 | 16.2456 | 19.594 | 3.5027 | 0.059606 | 25.441 | 20.6797 | 24.9873 | 19.2853
2012-10-31 11:21 | 24.0369 | 44.917 | 40.2181 | 44.4827 | 38.7685 | 50.7957 | 0.014244 | 0.34693 | 0.004942 | 24.3561 | 0.058112 | 0.94394 | 0.054854 | 16.2435 | 19.5693 | 3.5019 | 0.059796 | 25.3477 | 20.6488 | 24.9134 | 19.1992
2012-10-31 11:21 | 24.0331 | 44.8858 | 40.1318 | 44.3968 | 38.7215 | 50.7807 | 0.014263 | 0.3469 | 0.004948 | 24.3217 | 0.058096 | 0.94371 | 0.054826 | 16.244 | 19.5775 | 3.5008 | 0.059774 | 25.3083 | 20.5543 | 24.8193 | 19.144
2012-10-31 11:21 | 24.0286 | 44.7483 | 40.0409 | 44.2983 | 38.7052 | 50.7755 | 0.01426 | 0.34687 | 0.004946 | 24.3248 | 0.05802 | 0.94237 | 0.054676 | 16.2421 | 19.5529 | 3.5005 | 0.059622 | 25.1954 | 20.488 | 24.7454 | 19.1523
2012-10-31 11:21 | 24.0264 | 44.664 | 39.9759 | 44.2413 | 38.6558 | 50.7703 | 0.014256 | 0.34693 | 0.004946 | 24.3356 | 0.058146 | 0.94458 | 0.054923 | 16.2449 | 19.5547 | 3.5001 | 0.059869 | 25.1093 | 20.4212 | 24.6866 | 19.1011
2012-10-31 11:21 | 24.0316 | 44.5948 | 39.9614 | 44.1722 | 38.6453 | 50.7599 | 0.01426 | 0.34687 | 0.004946 | 24.3248 | 0.057901 | 0.94058 | 0.05446 | 16.2446 | 19.58 | 3.4994 | 0.059406 | 25.0148 | 20.3814 | 24.5922 | 19.0653
2012-10-31 11:21 | 24.0234 | 44.524 | 39.8747 | 44.07 | 38.5349 | 50.7431 | 0.01426 | 0.34694 | 0.004947 | 24.3299 | 0.058014 | 0.94253 | 0.05468 | 16.2465 | 19.5477 | 3.4982 | 0.059627 | 24.9763 | 20.327 | 24.5223 | 18.9872
2012-10-31 11:21 | 24.0197 | 44.4342 | 39.7964 | 43.9959 | 38.4801 | 50.7304 | 0.014266 | 0.34691 | 0.004949 | 24.3176 | 0.057983 | 0.94179 | 0.054608 | 16.2425 | 19.4758 | 3.4974 | 0.059557 | 24.9584 | 20.3206 | 24.5201 | 19.0043
2012-10-31 11:21 | 24.0137 | 44.3774 | 39.759 | 43.9077 | 38.4348 | 50.7142 | 0.014263 | 0.34686 | 0.004947 | 24.3187 | 0.058011 | 0.94228 | 0.054663 | 16.2431 | 19.5099 | 3.4962 | 0.05961 | 24.8675 | 20.2491 | 24.3978 | 18.9249
2012-10-31 11:21 | 24.0256 | 44.2914 | 39.6648 | 43.8491 | 38.4231 | 50.7165 | 0.014256 | 0.34691 | 0.004946 | 24.3347 | 0.057665 | 0.93686 | 0.054024 | 16.2466 | 19.5259 | 3.4964 | 0.05897 | 24.7655 | 20.1389 | 24.3232 | 18.8972
2012-10-31 11:21 | 24.0219 | 44.229 | 39.6297 | 43.7671 | 38.3368 | 50.6986 | 0.014272 | 0.347 | 0.004952 | 24.3135 | 0.058011 | 0.94248 | 0.054674 | 16.2466 | 19.5061 | 3.4952 | 0.059626 | 24.7229 | 20.1236 | 24.261 | 18.8307
2012-10-31 11:21 | 24.004 | 44.1054 | 39.5568 | 43.6357 | 38.2442 | 50.6813 | 0.01426 | 0.34697 | 0.004948 | 24.3319 | 0.057728 | 0.93769 | 0.054131 | 16.2432 | 19.5043 | 3.494 | 0.059079 | 24.6011 | 20.0525 | 24.1314 | 18.7399
2012-10-31 11:22 | 24.0144 | 44.0532 | 39.4651 | 43.5717 | 38.1917 | 50.6847 | 0.01426 | 0.3469 | 0.004947 | 24.3268 | 0.058027 | 0.94268 | 0.054701 | 16.2456 | 19.5307 | 3.4942 | 0.059648 | 24.5225 | 19.9344 | 24.041 | 18.661
2012-10-31 11:22 | 24.0084 | 43.965 | 39.3962 | 43.4795 | 38.1346 | 50.6819 | 0.014247 | 0.34689 | 0.004942 | 24.348 | 0.057784 | 0.93883 | 0.054249 | 16.2472 | 19.5006 | 3.494 | 0.059191 | 24.4644 | 19.8956 | 23.9789 | 18.634
2012-10-31 11:22 | 24.0189 | 43.9011 | 39.3871 | 43.4391 | 38.1294 | 50.6582 | 0.014253 | 0.347 | 0.004946 | 24.3459 | 0.057986 | 0.94198 | 0.054621 | 16.2449 | 19.479 | 3.4924 | 0.059567 | 24.4221 | 19.9081 | 23.9601 | 18.6504
2012-10-31 11:22 | 24.0129 | 43.8051 | 39.3379 | 43.3313 | 38.0133 | 50.6478 | 0.014256 | 0.34694 | 0.004946 | 24.3367 | 0.05786 | 0.93981 | 0.054377 | 16.2428 | 19.465 | 3.4917 | 0.059323 | 24.3401 | 19.8729 | 23.8663 | 18.5483
2012-10-31 11:22 | 24.007 | 43.7091 | 39.277 | 43.2275 | 37.9012 | 50.6466 | 0.014247 | 0.34697 | 0.004943 | 24.3541 | 0.057721 | 0.93777 | 0.054129 | 16.2467 | 19.443 | 3.4916 | 0.059072 | 24.2661 | 19.834 | 23.7845 | 18.4582
2012-10-31 11:22 | 24.0144 | 43.6539 | 39.2058 | 43.18 | 37.8378 | 50.6316 | 0.014279 | 0.34689 | 0.004953 | 24.2934 | 0.058042 | 0.9426 | 0.05471 | 16.2399 | 19.4825 | 3.4905 | 0.059663 | 24.1714 | 19.7233 | 23.6975 | 18.3553
2012-10-31 11:22 | 24.0077 | 43.6237 | 39.1284 | 43.095 | 37.7446 | 50.6217 | 0.014266 | 0.34691 | 0.004949 | 24.3176 | 0.057797 | 0.93894 | 0.054268 | 16.2455 | 19.4477 | 3.4899 | 0.059217 | 24.176 | 19.6807 | 23.6473 | 18.2969
2012-10-31 11:22 | 24.0062 | 43.5321 | 39.0168 | 43.0034 | 37.7313 | 50.6119 | 0.014263 | 0.34687 | 0.004947 | 24.3197 | 0.057813 | 0.93904 | 0.054289 | 16.2428 | 19.4543 | 3.4892 | 0.059236 | 24.0778 | 19.5625 | 23.5491 | 18.277
2012-10-31 11:22 | 24.0047 | 43.3936 | 38.9564 | 42.8883 | 37.5922 | 50.6027 | 0.014263 | 0.34691 | 0.004948 | 24.3227 | 0.057948 | 0.94123 | 0.054542 | 16.2426 | 19.4327 | 3.4886 | 0.05949 | 23.9609 | 19.5237 | 23.4556 | 18.1595
2012-10-31 11:22 | 23.9957 | 43.3023 | 38.8963 | 42.8087 | 37.536 | 50.5969 | 0.01425 | 0.34696 | 0.004944 | 24.3479 | 0.057844 | 0.93949 | 0.054344 | 16.2418 | 19.4317 | 3.4882 | 0.059288 | 23.8706 | 19.4646 | 23.377 | 18.1043
2012-10-31 11:22 | 23.9987 | 43.2466 | 38.8011 | 42.7412 | 37.539 | 50.5842 | 0.01425 | 0.34696 | 0.004944 | 24.3479 | 0.057762 | 0.93822 | 0.054194 | 16.2429 | 19.4508 | 3.4873 | 0.059138 | 23.7958 | 19.3503 | 23.2904 | 18.0882
2012-10-31 11:22 | 23.9957 | 43.1652 | 38.7941 | 42.6598 | 37.4888 | 50.5651 | 0.01425 | 0.34693 | 0.004944 | 24.3459 | 0.057939 | 0.94112 | 0.054528 | 16.2434 | 19.4799 | 3.486 | 0.059472 | 23.6853 | 19.3142 | 23.1799 | 18.0089
2012-10-31 11:22 | 24.0084 | 43.08 | 38.7243 | 42.6177 | 37.4503 | 50.5559 | 0.014263 | 0.34686 | 0.004947 | 24.3187 | 0.05808 | 0.94346 | 0.054796 | 16.2442 | 19.4525 | 3.4853 | 0.059743 | 23.6275 | 19.2718 | 23.1652 | 17.9978
2012-10-31 11:22 | 23.995 | 43.0039 | 38.6677 | 42.5102 | 37.3936 | 50.5408 | 0.01426 | 0.34687 | 0.004946 | 24.3248 | 0.05775 | 0.93821 | 0.054181 | 16.246 | 19.4471 | 3.4843 | 0.059127 | 23.5568 | 19.2206 | 23.0631 | 17.9465
2012-10-31 11:22 | 24.0002 | 42.9543 | 38.6335 | 42.4527 | 37.387 | 50.5472 | 0.014256 | 0.34689 | 0.004945 | 24.3326 | 0.057989 | 0.94172 | 0.054609 | 16.2396 | 19.4643 | 3.4847 | 0.059554 | 23.49 | 19.1692 | 22.9884 | 17.9227
2012-10-31 11:22 | 23.9935 | 42.881 | 38.5836 | 42.3872 | 37.3331 | 50.5368 | 0.014256 | 0.34687 | 0.004945 | 24.3316 | 0.057891 | 0.94046 | 0.054444 | 16.2454 | 19.5018 | 3.484 | 0.059389 | 23.3792 | 19.0818 | 22.8854 | 17.8313
2012-10-31 11:22 | 24.0017 | 42.8108 | 38.4975 | 42.3366 | 37.2823 | 50.5102 | 0.014256 | 0.34687 | 0.004945 | 24.3316 | 0.057797 | 0.93894 | 0.054268 | 16.2455 | 19.518 | 3.4822 | 0.059213 | 23.2928 | 18.9795 | 22.8186 | 17.7643
2012-10-31 11:22 | 23.995 | 42.7336 | 38.4986 | 42.2358 | 37.1851 | 50.5154 | 0.014253 | 0.34686 | 0.004944 | 24.3357 | 0.057813 | 0.93903 | 0.054288 | 16.2425 | 19.4672 | 3.4825 | 0.059232 | 23.2664 | 19.0314 | 22.7686 | 17.7179
2012-10-31 11:22 | 23.9927 | 42.6411 | 38.3863 | 42.1316 | 37.1081 | 50.5079 | 0.014272 | 0.34693 | 0.004951 | 24.3084 | 0.05786 | 0.94014 | 0.054397 | 16.2486 | 19.505 | 3.482 | 0.059348 | 23.1361 | 18.8813 | 22.6266 | 17.6031
2012-10-31 11:22 | 24.0017 | 42.5404 | 38.3284 | 42.074 | 37.0738 | 50.4906 | 0.014272 | 0.34689 | 0.004951 | 24.3054 | 0.057866 | 0.93994 | 0.054391 | 16.2434 | 19.4859 | 3.4808 | 0.059342 | 23.0545 | 18.8425 | 22.5881 | 17.5879
2012-10-31 11:22 | 23.9912 | 42.4555 | 38.259 | 42.0086 | 36.9374 | 50.4813 | 0.014256 | 0.34686 | 0.004945 | 24.3306 | 0.057866 | 0.94026 | 0.054409 | 16.2489 | 19.4874 | 3.4802 | 0.059354 | 22.9681 | 18.7716 | 22.5212 | 17.45
2012-10-31 11:22 | 23.992 | 42.3896 | 38.2165 | 41.9349 | 36.9028 | 50.4721 | 0.014256 | 0.34689 | 0.004945 | 24.3326 | 0.057703 | 0.9375 | 0.054096 | 16.247 | 19.5163 | 3.4795 | 0.059041 | 22.8733 | 18.7002 | 22.4186 | 17.3865
2012-10-31 11:22 | 23.995 | 42.3377 | 38.1684 | 41.8359 | 36.8468 | 50.4761 | 0.014269 | 0.34686 | 0.004949 | 24.3084 | 0.057828 | 0.93949 | 0.054329 | 16.2463 | 19.4631 | 3.4798 | 0.059278 | 22.8746 | 18.7053 | 22.3728 | 17.3837
2012-10-31 11:22 | 23.9905 | 42.2509 | 38.0853 | 41.8432 | 36.7754 | 50.4622 | 0.014269 | 0.34691 | 0.00495 | 24.3125 | 0.057476 | 0.93394 | 0.053679 | 16.2493 | 19.4867 | 3.4789 | 0.058629 | 22.7642 | 18.5986 | 22.3565 | 17.2887
2012-10-31 11:22 | 23.995 | 42.1849 | 38.0465 | 41.7418 | 36.7012 | 50.4403 | 0.014256 | 0.34686 | 0.004945 | 24.3306 | 0.057888 | 0.9403 | 0.054432 | 16.2435 | 19.4551 | 3.4774 | 0.059377 | 22.7298 | 18.5914 | 22.2867 | 17.2461
2012-10-31 11:23 | 23.9853 | 42.1242 | 37.966 | 41.6733 | 36.6836 | 50.4449 | 0.014282 | 0.34691 | 0.004955 | 24.2904 | 0.057643 | 0.93647 | 0.053981 | 16.2461 | 19.4695 | 3.4777 | 0.058936 | 22.6547 | 18.4965 | 22.2038 | 17.2141
2012-10-31 11:23 | 23.9883 | 42.0645 | 37.9336 | 41.6371 | 36.6275 | 50.4345 | 0.014275 | 0.34683 | 0.004951 | 24.2962 | 0.057684 | 0.93712 | 0.054057 | 16.2458 | 19.5407 | 3.477 | 0.059008 | 22.5238 | 18.3929 | 22.0964 | 17.0868
2012-10-31 11:23 | 23.995 | 42.0437 | 37.8971 | 41.5457 | 36.6106 | 50.4351 | 0.014272 | 0.34684 | 0.00495 | 24.3023 | 0.058077 | 0.94325 | 0.054781 | 16.2414 | 19.5675 | 3.477 | 0.059731 | 22.4762 | 18.3296 | 21.9782 | 17.0431
2012-10-31 11:23 | 23.989 | 41.8927 | 37.8164 | 41.4338 | 36.5141 | 50.4316 | 0.014269 | 0.34694 | 0.004951 | 24.3145 | 0.057665 | 0.93656 | 0.054007 | 16.2414 | 19.5173 | 3.4768 | 0.058958 | 22.3754 | 18.2991 | 21.9165 | 16.9968
2012-10-31 11:23 | 23.9942 | 41.8547 | 37.794 | 41.3762 | 36.4012 | 50.4079 | 0.014256 | 0.34687 | 0.004945 | 24.3316 | 0.057703 | 0.93748 | 0.054096 | 16.2467 | 19.5065 | 3.4751 | 0.059041 | 22.3482 | 18.2875 | 21.8697 | 16.8947
2012-10-31 11:23 | 23.989 | 41.7985 | 37.6551 | 41.2808 | 36.3842 | 50.3906 | 0.014266 | 0.3468 | 0.004947 | 24.3095 | 0.057967 | 0.94166 | 0.054585 | 16.2447 | 19.5294 | 3.4739 | 0.059532 | 22.2691 | 18.1257 | 21.7514 | 16.8548
2012-10-31 11:23 | 23.9905 | 41.7216 | 37.6488 | 41.2549 | 36.248 | 50.3883 | 0.014272 | 0.34686 | 0.00495 | 24.3033 | 0.057482 | 0.93384 | 0.053679 | 16.2458 | 19.4988 | 3.4738 | 0.058629 | 22.2228 | 18.15 | 21.7561 | 16.7492
2012-10-31 11:23 | 23.989 | 41.5985 | 37.5371 | 41.171 | 36.215 | 50.379 | 0.014263 | 0.34689 | 0.004948 | 24.3207 | 0.057432 | 0.93273 | 0.053569 | 16.2406 | 19.5093 | 3.4731 | 0.058517 | 22.0892 | 18.0278 | 21.6617 | 16.7057
2012-10-31 11:23 | 23.9965 | 41.606 | 37.525 | 41.1235 | 36.2185 | 50.3744 | 0.014279 | 0.34689 | 0.004953 | 24.2934 | 0.057413 | 0.93286 | 0.053558 | 16.2482 | 19.5369 | 3.4728 | 0.058511 | 22.0691 | 17.9881 | 21.5866 | 16.6816
2012-10-31 11:23 | 23.9905 | 41.4471 | 37.4481 | 41.0116 | 36.0984 | 50.3715 | 0.014263 | 0.34681 | 0.004947 | 24.3156 | 0.057479 | 0.93377 | 0.053672 | 16.2454 | 19.5188 | 3.4726 | 0.058619 | 21.9283 | 17.9293 | 21.4928 | 16.5796
2012-10-31 11:23 | 23.983 | 41.42 | 37.417 | 40.9609 | 36.0554 | 50.3547 | 0.014256 | 0.34687 | 0.004945 | 24.3316 | 0.057363 | 0.93195 | 0.053459 | 16.2465 | 19.5194 | 3.4715 | 0.058404 | 21.9006 | 17.8976 | 21.4415 | 16.536
2012-10-31 11:23 | 23.9883 | 41.3311 | 37.3201 | 40.8446 | 36.0371 | 50.3501 | 0.014275 | 0.34681 | 0.004951 | 24.2952 | 0.057473 | 0.93373 | 0.053664 | 16.2464 | 19.5447 | 3.4711 | 0.058615 | 21.7864 | 17.7754 | 21.2999 | 16.4924
2012-10-31 11:23 | 23.9942 | 41.2625 | 37.2788 | 40.7995 | 35.9485 | 50.3276 | 0.014256 | 0.34686 | 0.004945 | 24.3306 | 0.05746 | 0.93347 | 0.053637 | 16.2455 | 19.5787 | 3.4696 | 0.058582 | 21.6838 | 17.7001 | 21.2208 | 16.3698
2012-10-31 11:23 | 23.9853 | 41.183 | 37.2345 | 40.7199 | 35.9002 | 50.3172 | 0.014247 | 0.34683 | 0.004941 | 24.3439 | 0.057523 | 0.93462 | 0.053762 | 16.2478 | 19.5698 | 3.4689 | 0.058703 | 21.6132 | 17.6647 | 21.1501 | 16.3304
2012-10-31 11:23 | 23.9868 | 41.0982 | 37.1769 | 40.6233 | 35.8584 | 50.3247 | 0.014263 | 0.34679 | 0.004946 | 24.3136 | 0.057328 | 0.93131 | 0.05339 | 16.2454 | 19.5553 | 3.4694 | 0.058336 | 21.5429 | 17.6216 | 21.068 | 16.3031
2012-10-31 11:23 | 23.9875 | 41.0439 | 37.1108 | 40.5848 | 35.8158 | 50.312 | 0.014266 | 0.3468 | 0.004947 | 24.3095 | 0.057271 | 0.93053 | 0.053293 | 16.2479 | 19.5239 | 3.4685 | 0.05824 | 21.52 | 17.5869 | 21.0609 | 16.2919
2012-10-31 11:23 | 23.9875 | 40.9968 | 37.0321 | 40.5769 | 35.7331 | 50.3114 | 0.014269 | 0.34684 | 0.004949 | 24.3074 | 0.0574 | 0.93253 | 0.053527 | 16.2461 | 19.5841 | 3.4685 | 0.058476 | 21.4127 | 17.448 | 20.9928 | 16.149
2012-10-31 11:23 | 23.9853 | 40.8926 | 36.9394 | 40.4923 | 35.6364 | 50.2958 | 0.014256 | 0.34684 | 0.004945 | 24.3296 | 0.057369 | 0.93222 | 0.053481 | 16.2496 | 19.5859 | 3.4674 | 0.058426 | 21.3067 | 17.3535 | 20.9064 | 16.0505
2012-10-31 11:23 | 23.9808 | 40.8449 | 36.8916 | 40.3818 | 35.561 | 50.2796 | 0.014263 | 0.34679 | 0.004946 | 24.3136 | 0.057205 | 0.92939 | 0.053166 | 16.2467 | 19.5412 | 3.4663 | 0.058112 | 21.3037 | 17.3504 | 20.8406 | 16.0198
2012-10-31 11:23 | 23.9793 | 40.7571 | 36.8507 | 40.3293 | 35.5595 | 50.2773 | 0.01426 | 0.34681 | 0.004946 | 24.3208 | 0.057482 | 0.93383 | 0.053678 | 16.2456 | 19.5237 | 3.4661 | 0.058624 | 21.2334 | 17.327 | 20.8056 | 16.0358
2012-10-31 11:23 | 23.9785 | 40.666 | 36.7555 | 40.2225 | 35.4918 | 50.2663 | 0.01425 | 0.34684 | 0.004943 | 24.3399 | 0.057426 | 0.93295 | 0.053575 | 16.2461 | 19.5309 | 3.4654 | 0.058518 | 21.1351 | 17.2246 | 20.6916 | 15.9609
2012-10-31 11:23 | 23.9808 | 40.6212 | 36.687 | 40.1541 | 35.4075 | 50.2577 | 0.014269 | 0.34679 | 0.004948 | 24.3034 | 0.057463 | 0.93344 | 0.053638 | 16.2442 | 19.5653 | 3.4648 | 0.058586 | 21.0559 | 17.1217 | 20.5888 | 15.8422
2012-10-31 11:23 | 23.974 | 40.5595 | 36.6723 | 40.1002 | 35.4479 | 50.2525 | 0.01426 | 0.3468 | 0.004945 | 24.3197 | 0.05741 | 0.93277 | 0.053551 | 16.2476 | 19.5304 | 3.4644 | 0.058496 | 21.0291 | 17.1419 | 20.5698 | 15.9175
2012-10-31 11:23 | 23.9718 | 40.4984 | 36.5835 | 40.0469 | 35.3591 | 50.2415 | 0.014241 | 0.34677 | 0.004938 | 24.3501 | 0.057275 | 0.93065 | 0.053303 | 16.2488 | 19.5162 | 3.4636 | 0.058241 | 20.9822 | 17.0673 | 20.5307 | 15.8429
2012-10-31 11:24 | 23.974 | 40.3907 | 36.5345 | 39.9628 | 35.314 | 50.234 | 0.014269 | 0.34681 | 0.004949 | 24.3054 | 0.057164 | 0.92861 | 0.053083 | 16.2447 | 19.5104 | 3.4631 | 0.058032 | 20.8803 | 17.0241 | 20.4524 | 15.8036
2012-10-31 11:24 | 23.9666 | 40.3283 | 36.4681 | 39.8807 | 35.3027 | 50.2409 | 0.01425 | 0.34681 | 0.004942 | 24.3378 | 0.057249 | 0.93013 | 0.053249 | 16.2471 | 19.519 | 3.4636 | 0.058191 | 20.8093 | 16.9491 | 20.3617 | 15.7837
2012-10-31 11:24 | 23.974 | 40.2965 | 36.4361 | 39.8489 | 35.2392 | 50.2328 | 0.014266 | 0.34677 | 0.004947 | 24.3074 | 0.057193 | 0.92936 | 0.053153 | 16.2496 | 19.5184 | 3.463 | 0.0581 | 20.7781 | 16.9177 | 20.3305 | 15.7208
2012-10-31 11:24 | 23.9703 | 40.2653 | 36.3655 | 39.802 | 35.1449 | 50.2178 | 0.014247 | 0.34676 | 0.00494 | 24.3389 | 0.057139 | 0.92837 | 0.053046 | 16.2475 | 19.5227 | 3.462 | 0.057986 | 20.7426 | 16.8428 | 20.2793 | 15.6222
2012-10-31 11:24 | 23.9748 | 40.2188 | 36.3464 | 39.7515 | 35.1297 | 50.2149 | 0.014253 | 0.34673 | 0.004942 | 24.3266 | 0.057441 | 0.93309 | 0.053598 | 16.2443 | 19.4991 | 3.4618 | 0.05854 | 20.7197 | 16.8473 | 20.2524 | 15.6306
2012-10-31 11:24 | 23.974 | 40.1002 | 36.2551 | 39.6839 | 35.0816 | 50.2004 | 0.014263 | 0.34681 | 0.004947 | 24.3156 | 0.057337 | 0.93162 | 0.053416 | 16.2481 | 19.4743 | 3.4608 | 0.058363 | 20.6259 | 16.7808 | 20.2096 | 15.6073
2012-10-31 11:24 | 23.9688 | 40.0793 | 36.1948 | 39.5687 | 35.0134 | 50.1947 | 0.014269 | 0.3468 | 0.004948 | 24.3044 | 0.057312 | 0.93095 | 0.053355 | 16.2436 | 19.4931 | 3.4604 | 0.058303 | 20.5862 | 16.7017 | 20.0756 | 15.5203
2012-10-31 11:24 | 23.9681 | 40.0158 | 36.1508 | 39.5248 | 34.9891 | 50.1883 | 0.014253 | 0.34679 | 0.004943 | 24.3307 | 0.05707 | 0.92712 | 0.052911 | 16.2454 | 19.5085 | 3.46 | 0.057854 | 20.5073 | 16.6423 | 20.0163 | 15.4806
2012-10-31 11:24 | 23.9628 | 39.8966 | 36.0037 | 39.492 | 34.9286 | 50.1681 | 0.01426 | 0.34684 | 0.004946 | 24.3228 | 0.057205 | 0.92954 | 0.053174 | 16.2492 | 19.4911 | 3.4586 | 0.05812 | 20.4055 | 16.5126 | 20.0009 | 15.4375
2012-10-31 11:24 | 23.9568 | 39.8749 | 36.0056 | 39.4193 | 34.9108 | 50.1658 | 0.014263 | 0.3468 | 0.004946 | 24.3146 | 0.057457 | 0.93368 | 0.053647 | 16.2501 | 19.5213 | 3.4584 | 0.058593 | 20.3536 | 16.4843 | 19.898 | 15.3895
2012-10-31 11:24 | 23.9576 | 39.8089 | 35.967 | 39.3808 | 34.884 | 50.1531 | 0.01426 | 0.34673 | 0.004944 | 24.3147 | 0.057243 | 0.93014 | 0.053244 | 16.249 | 19.4579 | 3.4576 | 0.058188 | 20.351 | 16.5091 | 19.9229 | 15.4261
2012-10-31 11:24 | 23.9583 | 39.7193 | 35.9166 | 39.2872 | 34.8099 | 50.1392 | 0.01426 | 0.34679 | 0.004945 | 24.3187 | 0.057168 | 0.92903 | 0.053111 | 16.2509 | 19.4626 | 3.4566 | 0.058056 | 20.2567 | 16.454 | 19.8246 | 15.3473
2012-10-31 11:24 | 23.9568 | 39.6981 | 35.8717 | 39.215 | 34.7335 | 50.1513 | 0.014256 | 0.34677 | 0.004944 | 24.3245 | 0.05719 | 0.92923 | 0.053143 | 16.2482 | 19.445 | 3.4574 | 0.058087 | 20.2531 | 16.4267 | 19.77 | 15.2885
2012-10-31 11:24 | 23.9344 | 39.6168 | 35.81 | 39.1651 | 34.652 | 50.1432 | 0.014256 | 0.34674 | 0.004943 | 24.3225 | 0.057284 | 0.93104 | 0.053334 | 16.2531 | 19.4226 | 3.4569 | 0.058277 | 20.1942 | 16.3874 | 19.7425 | 15.2294
2012-10-31 11:24 | 23.9501 | 39.5893 | 35.7902 | 39.114 | 34.6677 | 50.1334 | 0.014256 | 0.34674 | 0.004943 | 24.3225 | 0.057133 | 0.92845 | 0.053045 | 16.2507 | 19.4182 | 3.4562 | 0.057988 | 20.1711 | 16.372 | 19.6958 | 15.2495
2012-10-31 11:24 | 23.9516 | 39.5398 | 35.7366 | 39.0448 | 34.6298 | 50.1166 | 0.014256 | 0.34679 | 0.004944 | 24.3255 | 0.057171 | 0.92879 | 0.0531 | 16.2458 | 19.4519 | 3.455 | 0.058044 | 20.0879 | 16.2847 | 19.5929 | 15.1779
2012-10-31 11:24 | 23.9434 | 39.4766 | 35.6969 | 39.0012 | 34.661 | 50.1091 | 0.014272 | 0.34676 | 0.004949 | 24.2962 | 0.057454 | 0.93361 | 0.05364 | 16.2497 | 19.4236 | 3.4545 | 0.058589 | 20.053 | 16.2733 | 19.5776 | 15.2374
2012-10-31 11:24 | 23.9441 | 39.3869 | 35.6228 | 38.9351 | 34.6026 | 50.1184 | 0.01426 | 0.34677 | 0.004945 | 24.3177 | 0.05723 | 0.92974 | 0.053209 | 16.2457 | 19.4484 | 3.4552 | 0.058154 | 19.9385 | 16.1744 | 19.4867 | 15.1542
2012-10-31 11:24 | 23.9389 | 39.2992 | 35.6137 | 38.8159 | 34.5344 | 50.1161 | 0.014256 | 0.34674 | 0.004943 | 24.3225 | 0.057366 | 0.93201 | 0.053466 | 16.2467 | 19.4151 | 3.455 | 0.058409 | 19.8841 | 16.1986 | 19.4008 | 15.1193
2012-10-31 11:24 | 23.9344 | 39.2554 | 35.5737 | 38.7957 | 34.4905 | 50.0981 | 0.014253 | 0.34674 | 0.004942 | 24.3276 | 0.057098 | 0.92766 | 0.052967 | 16.2468 | 19.4467 | 3.4538 | 0.057909 | 19.8087 | 16.127 | 19.349 | 15.0438
2012-10-31 11:24 | 23.9389 | 39.1971 | 35.5113 | 38.7413 | 34.4595 | 50.0895 | 0.014275 | 0.34673 | 0.00495 | 24.2891 | 0.057026 | 0.9264 | 0.052829 | 16.2453 | 19.4592 | 3.4532 | 0.057779 | 19.7379 | 16.0521 | 19.2821 | 15.0003
2012-10-31 11:24 | 23.9352 | 39.1462 | 35.4918 | 38.6236 | 34.4164 | 50.0866 | 0.014269 | 0.34681 | 0.004949 | 24.3054 | 0.057221 | 0.92957 | 0.053191 | 16.2452 | 19.4676 | 3.453 | 0.05814 | 19.6786 | 16.0242 | 19.156 | 14.9488
2012-10-31 11:24 | 23.9367 | 39.1006 | 35.4106 | 38.6015 | 34.3036 | 50.097 | 0.014263 | 0.34676 | 0.004946 | 24.3116 | 0.057105 | 0.9279 | 0.052988 | 16.2491 | 19.4249 | 3.4537 | 0.057934 | 19.6757 | 15.9857 | 19.1766 | 14.8787
2012-10-31 11:24 | 23.9426 | 39.0475 | 35.3259 | 38.6192 | 34.2977 | 50.0641 | 0.014263 | 0.34677 | 0.004946 | 24.3126 | 0.057057 | 0.92727 | 0.052907 | 16.2516 | 19.4388 | 3.4514 | 0.057853 | 19.6087 | 15.8871 | 19.1804 | 14.8589
2012-10-31 11:24 | 23.9404 | 38.9864 | 35.3552 | 38.5187 | 34.2522 | 50.0745 | 0.01426 | 0.34679 | 0.004945 | 24.3187 | 0.057237 | 0.92978 | 0.053218 | 16.2444 | 19.4728 | 3.4521 | 0.058163 | 19.5136 | 15.8824 | 19.0459 | 14.7794
2012-10-31 11:25 | 23.9441 | 38.8644 | 35.2841 | 38.5028 | 34.2086 | 50.0583 | 0.014253 | 0.34681 | 0.004943 | 24.3327 | 0.056938 | 0.92513 | 0.052675 | 16.248 | 19.4805 | 3.451 | 0.057618 | 19.3839 | 15.8036 | 19.0223 | 14.7281
2012-10-31 11:25 | 23.9464 | 38.8588 | 35.247 | 38.4382 | 34.2109 | 50.0513 | 0.01426 | 0.34674 | 0.004945 | 24.3157 | 0.056963 | 0.92538 | 0.052712 | 16.2452 | 19.5028 | 3.4505 | 0.057657 | 19.356 | 15.7442 | 18.9354 | 14.7081
2012-10-31 11:25 | 23.9426 | 38.8236 | 35.196 | 38.3873 | 34.1834 | 50.0461 | 0.014256 | 0.34679 | 0.004944 | 24.3255 | 0.057042 | 0.92678 | 0.052865 | 16.2473 | 19.4669 | 3.4502 | 0.057809 | 19.3567 | 15.7291 | 18.9204 | 14.7165
2012-10-31 11:25 | 23.9464 | 38.7488 | 35.1604 | 38.281 | 34.1439 | 50.0427 | 0.014275 | 0.34673 | 0.00495 | 24.2891 | 0.056755 | 0.92244 | 0.052353 | 16.2531 | 19.4988 | 3.4499 | 0.057303 | 19.25 | 15.6616 | 18.7822 | 14.6451
2012-10-31 11:25 | 23.9352 | 38.71 | 35.0901 | 38.2344 | 34.0421 | 50.0259 | 0.014279 | 0.34665 | 0.00495 | 24.2773 | 0.056931 | 0.92499 | 0.05266 | 16.2475 | 19.4916 | 3.4488 | 0.05761 | 19.2184 | 15.5985 | 18.7428 | 14.5505
2012-10-31 11:25 | 23.9352 | 38.6 | 35.0546 | 38.1833 | 34.0381 | 50.03 | 0.014269 | 0.34677 | 0.004948 | 24.3023 | 0.05696 | 0.92539 | 0.05271 | 16.2463 | 19.4435 | 3.4491 | 0.057658 | 19.1565 | 15.6111 | 18.7398 | 14.5946
2012-10-31 11:25 | 23.9381 | 38.5714 | 35.0221 | 38.1115 | 33.9701 | 50.0236 | 0.014253 | 0.3467 | 0.004941 | 24.3246 | 0.056828 | 0.92335 | 0.052472 | 16.2482 | 19.4624 | 3.4486 | 0.057413 | 19.109 | 15.5597 | 18.6491 | 14.5077
2012-10-31 11:25 | 23.9292 | 38.4761 | 34.9699 | 38.0122 | 33.9218 | 50.0172 | 0.01425 | 0.34679 | 0.004942 | 24.3358 | 0.057139 | 0.92841 | 0.053048 | 16.2483 | 19.4575 | 3.4482 | 0.05799 | 19.0186 | 15.5124 | 18.5547 | 14.4643
2012-10-31 11:25 | 23.9344 | 38.4773 | 34.9278 | 37.9898 | 33.8797 | 50.0022 | 0.014256 | 0.34673 | 0.004943 | 24.3215 | 0.057007 | 0.92633 | 0.052807 | 16.2494 | 19.4347 | 3.4472 | 0.05775 | 19.0426 | 15.4931 | 18.5551 | 14.445
2012-10-31 11:25 | 23.9352 | 38.427 | 34.8616 | 37.9435 | 33.8056 | 49.9947 | 0.01426 | 0.34677 | 0.004945 | 24.3177 | 0.05678 | 0.9227 | 0.052391 | 16.2505 | 19.4274 | 3.4466 | 0.057336 | 18.9996 | 15.4342 | 18.5161 | 14.3782
2012-10-31 11:25 | 23.9359 | 38.3334 | 34.7796 | 37.8537 | 33.7708 | 49.9924 | 0.014256 | 0.34664 | 0.004942 | 24.3154 | 0.056991 | 0.92598 | 0.052773 | 16.2479 | 19.4121 | 3.4465 | 0.057715 | 18.9213 | 15.3675 | 18.4416 | 14.3587
2012-10-31 11:25 | 23.9419 | 38.2608 | 34.7698 | 37.785 | 33.6507 | 49.9733 | 0.01426 | 0.34667 | 0.004943 | 24.3106 | 0.056818 | 0.92325 | 0.052457 | 16.2493 | 19.4181 | 3.4452 | 0.0574 | 18.8427 | 15.3517 | 18.3669 | 14.2326
2012-10-31 11:25 | 23.9292 | 38.1734 | 34.6744 | 37.7526 | 33.6813 | 49.9774 | 0.014263 | 0.34679 | 0.004946 | 24.3136 | 0.056787 | 0.92263 | 0.052393 | 16.2472 | 19.3893 | 3.4454 | 0.057339 | 18.7841 | 15.2851 | 18.3633 | 14.292
2012-10-31 11:25 | 23.9284 | 38.1411 | 34.646 | 37.6771 | 33.7002 | 49.9779 | 0.01425 | 0.34668 | 0.00494 | 24.3287 | 0.05702 | 0.92655 | 0.052832 | 16.2495 | 19.4166 | 3.4455 | 0.057772 | 18.7245 | 15.2294 | 18.2605 | 14.2836
2012-10-31 11:25 | 23.9314 | 38.0891 | 34.6254 | 37.625 | 33.6283 | 49.9629 | 0.014256 | 0.34667 | 0.004942 | 24.3174 | 0.056891 | 0.92451 | 0.052596 | 16.2505 | 19.4437 | 3.4444 | 0.057538 | 18.6454 | 15.1817 | 18.1813 | 14.1846
2012-10-31 11:25 | 23.9277 | 38.05 | 34.5783 | 37.6174 | 33.6286 | 49.9514 | 0.014253 | 0.34671 | 0.004942 | 24.3256 | 0.056994 | 0.92604 | 0.052779 | 16.248 | 19.3999 | 3.4436 | 0.057721 | 18.6501 | 15.1784 | 18.2175 | 14.2287
2012-10-31 11:25 | 23.9374 | 37.9928 | 34.5802 | 37.5327 | 33.5949 | 49.9548 | 0.01425 | 0.34673 | 0.004941 | 24.3317 | 0.056935 | 0.92486 | 0.052657 | 16.2441 | 19.3975 | 3.4439 | 0.057598 | 18.5953 | 15.1827 | 18.1352 | 14.1974
2012-10-31 11:25 | 23.9367 | 37.9568 | 34.4849 | 37.4298 | 33.543 | 49.9508 | 0.014266 | 0.34667 | 0.004946 | 24.3004 | 0.056991 | 0.926 | 0.052773 | 16.2481 | 19.4169 | 3.4436 | 0.057719 | 18.5399 | 15.068 | 18.0129 | 14.1261
2012-10-31 11:25 | 23.9337 | 37.8358 | 34.4583 | 37.4504 | 33.5124 | 49.9358 | 0.01425 | 0.34671 | 0.004941 | 24.3307 | 0.056824 | 0.92318 | 0.052459 | 16.2463 | 19.4139 | 3.4426 | 0.0574 | 18.4219 | 15.0444 | 18.0365 | 14.0985
2012-10-31 11:25 | 23.9195 | 37.8059 | 34.3928 | 37.3653 | 33.5021 | 49.9317 | 0.014266 | 0.34679 | 0.004947 | 24.3085 | 0.056884 | 0.92426 | 0.052576 | 16.2482 | 19.3796 | 3.4423 | 0.057523 | 18.4263 | 15.0132 | 17.9857 | 14.1225
2012-10-31 11:25 | 23.9299 | 37.7573 | 34.3993 | 37.2971 | 33.4495 | 49.9057 | 0.014269 | 0.34677 | 0.004948 | 24.3023 | 0.056957 | 0.92535 | 0.052705 | 16.2464 | 19.4021 | 3.4405 | 0.057653 | 18.3552 | 14.9972 | 17.895 | 14.0474
2012-10-31 11:25 | 23.9209 | 37.6932 | 34.3351 | 37.2566 | 33.3892 | 49.9045 | 0.014253 | 0.34667 | 0.004941 | 24.3225 | 0.056947 | 0.92516 | 0.052685 | 16.246 | 19.4051 | 3.4404 | 0.057626 | 18.2881 | 14.93 | 17.8515 | 13.9841
2012-10-31 11:25 | 23.915 | 37.6401 | 34.2701 | 37.2232 | 33.3636 | 49.8999 | 0.014263 | 0.34668 | 0.004945 | 24.3065 | 0.056837 | 0.92341 | 0.052484 | 16.2467 | 19.4153 | 3.4401 | 0.057429 | 18.2248 | 14.8548 | 17.8079 | 13.9483
2012-10-31 11:25 | 23.9202 | 37.5706 | 34.2753 | 37.1497 | 33.286 | 49.8866 | 0.01426 | 0.34667 | 0.004943 | 24.3106 | 0.056894 | 0.92429 | 0.052587 | 16.2459 | 19.4365 | 3.4392 | 0.05753 | 18.1341 | 14.8388 | 17.7132 | 13.8495
2012-10-31 11:25 | 23.9142 | 37.5331 | 34.1866 | 37.124 | 33.2721 | 49.886 | 0.014263 | 0.3467 | 0.004945 | 24.3075 | 0.056711 | 0.92162 | 0.052266 | 16.2512 | 19.4225 | 3.4391 | 0.057211 | 18.1106 | 14.7641 | 17.7015 | 13.8496
2012-10-31 11:26 | 23.918 | 37.4386 | 34.1391 | 37.0452 | 33.2207 | 49.882 | 0.014269 | 0.34677 | 0.004948 | 24.3023 | 0.056796 | 0.92285 | 0.052414 | 16.2485 | 19.4865 | 3.4389 | 0.057362 | 17.9521 | 14.6526 | 17.5587 | 13.7342
2012-10-31 11:26 | 23.9172 | 37.4181 | 34.1147 | 36.9696 | 33.1963 | 49.8774 | 0.014253 | 0.3467 | 0.004941 | 24.3246 | 0.056702 | 0.92139 | 0.052245 | 16.2497 | 19.4576 | 3.4385 | 0.057186 | 17.9605 | 14.6571 | 17.512 | 13.7387
2012-10-31 11:26 | 23.912 | 37.3382 | 34.0622 | 36.933 | 33.1793 | 49.8652 | 0.014253 | 0.34665 | 0.004941 | 24.3215 | 0.056872 | 0.92397 | 0.052548 | 16.2466 | 19.4524 | 3.4377 | 0.057489 | 17.8858 | 14.6098 | 17.4806 | 13.7269
2012-10-31 11:26 | 23.912 | 37.2792 | 34.011 | 36.8425 | 33.1359 | 49.8583 | 0.014266 | 0.34668 | 0.004946 | 24.3014 | 0.056749 | 0.92217 | 0.052332 | 16.25 | 19.4524 | 3.4372 | 0.057278 | 17.8268 | 14.5586 | 17.3901 | 13.6835
2012-10-31 11:26 | 23.918 | 37.2458 | 33.9973 | 36.8091 | 33.1025 | 49.8624 | 0.01425 | 0.34671 | 0.004941 | 24.3307 | 0.056755 | 0.92214 | 0.052336 | 16.2477 | 19.4985 | 3.4375 | 0.057277 | 17.7473 | 14.4988 | 17.3106 | 13.604
2012-10-31 11:26 | 23.9075 | 37.1645 | 34.0104 | 36.716 | 33.1038 | 49.8421 | 0.014253 | 0.34667 | 0.004941 | 24.3225 | 0.056752 | 0.92208 | 0.05233 | 16.2476 | 19.488 | 3.4361 | 0.057271 | 17.6765 | 14.5224 | 17.228 | 13.6158
2012-10-31 11:26 | 23.906 | 37.1001 | 33.9183 | 36.7105 | 33.0431 | 49.8439 | 0.014247 | 0.34671 | 0.00494 | 24.3359 | 0.056856 | 0.9237 | 0.052518 | 16.2463 | 19.4865 | 3.4362 | 0.057458 | 17.6136 | 14.4318 | 17.224 | 13.5566
2012-10-31 11:26 | 23.9075 | 37.0465 | 33.8882 | 36.6294 | 33.0013 | 49.8288 | 0.01426 | 0.34664 | 0.004943 | 24.3086 | 0.056894 | 0.92441 | 0.052593 | 16.2479 | 19.5442 | 3.4352 | 0.057536 | 17.5023 | 14.344 | 17.0852 | 13.4571
2012-10-31 11:26 | 23.9135 | 37.0328 | 33.8785 | 36.5803 | 32.9678 | 49.8294 | 0.01426 | 0.3467 | 0.004944 | 24.3126 | 0.056887 | 0.92418 | 0.052574 | 16.2458 | 19.5101 | 3.4352 | 0.057518 | 17.5227 | 14.3684 | 17.0702 | 13.4577
2012-10-31 11:26 | 23.9067 | 36.9631 | 33.7928 | 36.5499 | 32.9532 | 49.8202 | 0.01425 | 0.34663 | 0.004939 | 24.3246 | 0.056897 | 0.92447 | 0.052599 | 16.2481 | 19.4712 | 3.4346 | 0.057538 | 17.4919 | 14.3216 | 17.0787 | 13.482
2012-10-31 11:26 | 23.912 | 36.9172 | 33.8139 | 36.4647 | 32.8954 | 49.8075 | 0.01425 | 0.34673 | 0.004941 | 24.3317 | 0.056705 | 0.92123 | 0.052238 | 16.246 | 19.5527 | 3.4337 | 0.057179 | 17.3645 | 14.2612 | 16.912 | 13.3427
2012-10-31 11:26 | 23.9127 | 36.8195 | 33.7752 | 36.4339 | 32.9 | 49.7965 | 0.01426 | 0.34665 | 0.004943 | 24.3096 | 0.056891 | 0.92449 | 0.052595 | 16.2503 | 19.5333 | 3.433 | 0.057538 | 17.2862 | 14.2419 | 16.9006 | 13.3667
2012-10-31 11:26 | 23.9157 | 36.8147 | 33.7427 | 36.3424 | 32.8557 | 49.8046 | 0.014266 | 0.3467 | 0.004946 | 24.3024 | 0.05662 | 0.91992 | 0.052086 | 16.2472 | 19.5403 | 3.4335 | 0.057032 | 17.2744 | 14.2024 | 16.8021 | 13.3154
2012-10-31 11:26 | 23.9105 | 36.7072 | 33.6942 | 36.2821 | 32.7795 | 49.789 | 0.014279 | 0.34661 | 0.004949 | 24.2742 | 0.056623 | 0.92006 | 0.052097 | 16.2489 | 19.5231 | 3.4325 | 0.057046 | 17.1841 | 14.1711 | 16.759 | 13.2564
2012-10-31 11:26 | 23.9112 | 36.6961 | 33.6673 | 36.2867 | 32.7881 | 49.7913 | 0.014256 | 0.34664 | 0.004942 | 24.3154 | 0.056507 | 0.91834 | 0.051893 | 16.2518 | 19.5118 | 3.4326 | 0.056835 | 17.1843 | 14.1555 | 16.7749 | 13.2763
2012-10-31 11:26 | 23.9135 | 36.6315 | 33.638 | 36.1788 | 32.6918 | 49.7716 | 0.014256 | 0.34657 | 0.004941 | 24.3103 | 0.05674 | 0.92201 | 0.052315 | 16.2497 | 19.5301 | 3.4313 | 0.057256 | 17.1014 | 14.1079 | 16.6487 | 13.1617
2012-10-31 11:26 | 23.9127 | 36.5874 | 33.6057 | 36.1662 | 32.6713 | 49.7768 | 0.014266 | 0.34664 | 0.004945 | 24.2983 | 0.05657 | 0.91899 | 0.051987 | 16.2452 | 19.5052 | 3.4316 | 0.056932 | 17.0822 | 14.1005 | 16.661 | 13.1661
2012-10-31 11:26 | 23.9105 | 36.5143 | 33.5444 | 36.0695 | 32.6967 | 49.7693 | 0.014263 | 0.34667 | 0.004945 | 24.3055 | 0.056633 | 0.92035 | 0.052122 | 16.2511 | 19.5351 | 3.4311 | 0.057067 | 16.9792 | 14.0093 | 16.5344 | 13.1616
2012-10-31 11:26 | 23.918 | 36.4903 | 33.5716 | 36.0495 | 32.6253 | 49.7601 | 0.01426 | 0.34658 | 0.004942 | 24.3046 | 0.056664 | 0.92078 | 0.052175 | 16.2499 | 19.5105 | 3.4305 | 0.057117 | 16.9798 | 14.0611 | 16.539 | 13.1148
2012-10-31 11:26 | 23.9157 | 36.4172 | 33.4983 | 35.9803 | 32.6625 | 49.7468 | 0.014247 | 0.34657 | 0.004938 | 24.3257 | 0.056799 | 0.92288 | 0.052418 | 16.2481 | 19.5123 | 3.4295 | 0.057356 | 16.9049 | 13.986 | 16.468 | 13.1502
2012-10-31 11:26 | 23.912 | 36.3112 | 33.471 | 35.9096 | 32.5799 | 49.7421 | 0.014256 | 0.34661 | 0.004941 | 24.3133 | 0.056673 | 0.92084 | 0.052187 | 16.2483 | 19.5045 | 3.4292 | 0.057128 | 16.8067 | 13.9665 | 16.4051 | 13.0754
2012-10-31 11:26 | 23.912 | 36.319 | 33.3921 | 35.8821 | 32.5405 | 49.7462 | 0.014256 | 0.34661 | 0.004941 | 24.3133 | 0.056629 | 0.92015 | 0.052107 | 16.2487 | 19.4684 | 3.4295 | 0.057048 | 16.8506 | 13.9237 | 16.4137 | 13.0721
2012-10-31 11:26 | 23.9187 | 36.2391 | 33.3594 | 35.8455 | 32.4604 | 49.7225 | 0.01426 | 0.3466 | 0.004942 | 24.3055 | 0.056604 | 0.91976 | 0.052062 | 16.249 | 19.5153 | 3.4279 | 0.057004 | 16.7238 | 13.8441 | 16.3302 | 12.9451
2012-10-31 11:26 | 23.9239 | 36.1656 | 33.3646 | 35.7916 | 32.4696 | 49.7092 | 0.014253 | 0.34661 | 0.00494 | 24.3185 | 0.056642 | 0.92067 | 0.052148 | 16.2541 | 19.5044 | 3.427 | 0.057088 | 16.6612 | 13.8602 | 16.2872 | 12.9652
2012-10-31 11:26 | 23.9142 | 36.1205 | 33.3076 | 35.7189 | 32.4323 | 49.726 | 0.014253 | 0.34658 | 0.00494 | 24.3165 | 0.056686 | 0.92109 | 0.052213 | 16.2489 | 19.4586 | 3.4281 | 0.057153 | 16.6619 | 13.849 | 16.2603 | 12.9737
2012-10-31 11:27 | 23.9165 | 36.111 | 33.2784 | 35.6779 | 32.3991 | 49.7115 | 0.014253 | 0.34661 | 0.00494 | 24.3185 | 0.056598 | 0.91973 | 0.052055 | 16.2502 | 19.509 | 3.4271 | 0.056995 | 16.602 | 13.7694 | 16.1689 | 12.8901
2012-10-31 11:27 | 23.909 | 36.072 | 33.2827 | 35.6468 | 32.3166 | 49.7034 | 0.014263 | 0.34654 | 0.004943 | 24.2964 | 0.056548 | 0.91883 | 0.051958 | 16.2487 | 19.5657 | 3.4266 | 0.056901 | 16.5063 | 13.717 | 16.0811 | 12.7509
2012-10-31 11:27 | 23.9075 | 35.9799 | 33.2536 | 35.5704 | 32.3072 | 49.6884 | 0.014256 | 0.34657 | 0.004941 | 24.3103 | 0.056598 | 0.91948 | 0.052041 | 16.2458 | 19.5201 | 3.4255 | 0.056982 | 16.4598 | 13.7335 | 16.0503 | 12.7871
2012-10-31 11:27 | 23.909 | 35.9342 | 33.2275 | 35.5404 | 32.2535 | 49.689 | 0.014253 | 0.34663 | 0.00494 | 24.3195 | 0.056538 | 0.91887 | 0.051951 | 16.2523 | 19.5096 | 3.4256 | 0.056891 | 16.4246 | 13.7179 | 16.0308 | 12.7439
2012-10-31 11:27 | 23.9135 | 35.8678 | 33.1847 | 35.4504 | 32.2344 | 49.6797 | 0.014253 | 0.34661 | 0.00494 | 24.3185 | 0.056673 | 0.92074 | 0.052181 | 16.2465 | 19.5502 | 3.4249 | 0.057121 | 16.3176 | 13.6345 | 15.9002 | 12.6842
2012-10-31 11:27 | 23.909 | 35.8791 | 33.1053 | 35.4341 | 32.151 | 49.6745 | 0.014269 | 0.34663 | 0.004946 | 24.2922 | 0.056658 | 0.92083 | 0.052172 | 16.2523 | 19.5898 | 3.4246 | 0.057118 | 16.2893 | 13.5155 | 15.8443 | 12.5612
2012-10-31 11:27 | 23.906 | 35.7816 | 33.0471 | 35.3839 | 32.1638 | 49.6693 | 0.01425 | 0.34658 | 0.004939 | 24.3216 | 0.056308 | 0.91515 | 0.05153 | 16.2525 | 19.5507 | 3.4242 | 0.056469 | 16.2309 | 13.4964 | 15.8332 | 12.6131
2012-10-31 11:27 | 23.897 | 35.7253 | 33.0499 | 35.3079 | 32.0916 | 49.6543 | 0.014269 | 0.34658 | 0.004945 | 24.2892 | 0.056557 | 0.919 | 0.051976 | 16.2492 | 19.4895 | 3.4232 | 0.056921 | 16.2358 | 13.5604 | 15.8184 | 12.6021
2012-10-31 11:27 | 23.9105 | 35.7546 | 32.9648 | 35.2426 | 32.0815 | 49.6555 | 0.01425 | 0.34658 | 0.004939 | 24.3216 | 0.056519 | 0.91846 | 0.05191 | 16.2504 | 19.5432 | 3.4233 | 0.056849 | 16.2114 | 13.4216 | 15.6994 | 12.5383
2012-10-31 11:27 | 23.9097 | 35.6632 | 32.968 | 35.2418 | 32.0649 | 49.656 | 0.014247 | 0.34654 | 0.004937 | 24.3236 | 0.056393 | 0.91661 | 0.05169 | 16.2539 | 19.5103 | 3.4233 | 0.056627 | 16.1529 | 13.4577 | 15.7315 | 12.5546
2012-10-31 11:27 | 23.909 | 35.6349 | 32.9712 | 35.1939 | 31.9893 | 49.6479 | 0.014247 | 0.34663 | 0.004938 | 24.3298 | 0.056453 | 0.91743 | 0.051792 | 16.2512 | 19.4895 | 3.4227 | 0.05673 | 16.1454 | 13.4817 | 15.7044 | 12.4998
2012-10-31 11:27 | 23.8985 | 35.589 | 32.87 | 35.14 | 31.9354 | 49.6422 | 0.01425 | 0.34661 | 0.004939 | 24.3236 | 0.056343 | 0.91564 | 0.05159 | 16.2511 | 19.5071 | 3.4223 | 0.056529 | 16.0819 | 13.3629 | 15.6329 | 12.4283
2012-10-31 11:27 | 23.9023 | 35.5377 | 32.8384 | 35.1123 | 31.9116 | 49.626 | 0.014256 | 0.34657 | 0.004941 | 24.3103 | 0.056412 | 0.91684 | 0.051721 | 16.2525 | 19.4547 | 3.4212 | 0.056662 | 16.083 | 13.3837 | 15.6576 | 12.4569
2012-10-31 11:27 | 23.8978 | 35.4268 | 32.8299 | 35.0566 | 31.8676 | 49.6266 | 0.014256 | 0.34658 | 0.004941 | 24.3114 | 0.05645 | 0.91731 | 0.051782 | 16.25 | 19.5184 | 3.4213 | 0.056723 | 15.9084 | 13.3115 | 15.5382 | 12.3492
2012-10-31 11:27 | 23.9037 | 35.4603 | 32.7846 | 34.9641 | 31.8617 | 49.6138 | 0.014256 | 0.34653 | 0.00494 | 24.3073 | 0.056585 | 0.91961 | 0.052036 | 16.2519 | 19.4922 | 3.4204 | 0.056976 | 15.9681 | 13.2924 | 15.4719 | 12.3695
2012-10-31 11:27 | 23.9015 | 35.4227 | 32.7311 | 34.9658 | 31.8319 | 49.6242 | 0.01425 | 0.34658 | 0.004939 | 24.3216 | 0.056381 | 0.91609 | 0.05165 | 16.2481 | 19.5101 | 3.4211 | 0.056589 | 15.9126 | 13.221 | 15.4557 | 12.3218
2012-10-31 11:27 | 23.9008 | 35.3353 | 32.7225 | 34.8942 | 31.7681 | 49.6058 | 0.014253 | 0.34665 | 0.004941 | 24.3215 | 0.056673 | 0.92104 | 0.052198 | 16.2519 | 19.4853 | 3.4198 | 0.057139 | 15.85 | 13.2372 | 15.4089 | 12.2828
2012-10-31 11:27 | 23.897 | 35.304 | 32.6201 | 34.8274 | 31.713 | 49.589 | 0.01425 | 0.3466 | 0.004939 | 24.3226 | 0.056441 | 0.91733 | 0.051775 | 16.2529 | 19.4855 | 3.4187 | 0.056714 | 15.8185 | 13.1346 | 15.3419 | 12.2275
2012-10-31 11:27 | 23.8963 | 35.256 | 32.6234 | 34.8109 | 31.6649 | 49.5826 | 0.014256 | 0.3466 | 0.004941 | 24.3124 | 0.056368 | 0.91626 | 0.051648 | 16.255 | 19.4969 | 3.4182 | 0.056589 | 15.7591 | 13.1265 | 15.314 | 12.168
2012-10-31 11:27 | 23.8955 | 35.2001 | 32.5713 | 34.7668 | 31.6602 | 49.5815 | 0.014253 | 0.34654 | 0.004939 | 24.3134 | 0.056349 | 0.9156 | 0.051593 | 16.2486 | 19.468 | 3.4181 | 0.056532 | 15.7321 | 13.1033 | 15.2988 | 12.1922
2012-10-31 11:27 | 23.891 | 35.1404 | 32.5431 | 34.7465 | 31.5689 | 49.5792 | 0.014253 | 0.34657 | 0.00494 | 24.3154 | 0.056491 | 0.91807 | 0.051862 | 16.2515 | 19.4595 | 3.418 | 0.056802 | 15.6809 | 13.0836 | 15.287 | 12.1094
2012-10-31 11:27 | 23.9 | 35.1219 | 32.5088 | 34.6885 | 31.5779 | 49.5792 | 0.014253 | 0.34653 | 0.004939 | 24.3124 | 0.056415 | 0.91698 | 0.051732 | 16.2542 | 19.4845 | 3.418 | 0.056671 | 15.6374 | 13.0243 | 15.204 | 12.0934
2012-10-31 11:27 | 23.8933 | 35.1309 | 32.4705 | 34.6897 | 31.5278 | 49.5705 | 0.014244 | 0.34654 | 0.004936 | 24.3288 | 0.0565 | 0.91817 | 0.051876 | 16.2507 | 19.5099 | 3.4174 | 0.056812 | 15.621 | 12.9606 | 15.1798 | 12.0179
2012-10-31 11:27 | 23.8963 | 35.0788 | 32.4262 | 34.6376 | 31.515 | 49.5757 | 0.014247 | 0.34657 | 0.004938 | 24.3257 | 0.056617 | 0.91993 | 0.052084 | 16.2483 | 19.4969 | 3.4177 | 0.057022 | 15.5819 | 12.9293 | 15.1407 | 12.0181
2012-10-31 11:27 | 23.8978 | 34.9897 | 32.4001 | 34.5997 | 31.5007 | 49.5555 | 0.014266 | 0.34658 | 0.004944 | 24.2943 | 0.056409 | 0.91679 | 0.051715 | 16.2526 | 19.4944 | 3.4164 | 0.056659 | 15.4953 | 12.9057 | 15.1053 | 12.0063
2012-10-31 11:28 | 23.8925 | 34.9647 | 32.3475 | 34.5234 | 31.4678 | 49.5474 | 0.014256 | 0.3466 | 0.004941 | 24.3124 | 0.056425 | 0.91691 | 0.051737 | 16.2501 | 19.4409 | 3.4158 | 0.056678 | 15.5238 | 12.9066 | 15.0825 | 12.0269
2012-10-31 11:28 | 23.8888 | 34.9216 | 32.3201 | 34.4488 | 31.3694 | 49.548 | 0.01425 | 0.34658 | 0.004939 | 24.3216 | 0.056318 | 0.91507 | 0.051535 | 16.2484 | 19.4573 | 3.4158 | 0.056474 | 15.4643 | 12.8628 | 14.9915 | 11.9121
2012-10-31 11:28 | 23.8978 | 34.8833 | 32.2857 | 34.3987 | 31.3351 | 49.5347 | 0.014247 | 0.34654 | 0.004937 | 24.3236 | 0.05634 | 0.91523 | 0.051564 | 16.2448 | 19.4462 | 3.4149 | 0.056501 | 15.4371 | 12.8395 | 14.9525 | 11.8889
2012-10-31 11:28 | 23.8955 | 34.7549 | 32.1809 | 34.3413 | 31.242 | 49.5277 | 0.014256 | 0.34657 | 0.004941 | 24.3103 | 0.056365 | 0.91607 | 0.051634 | 16.2525 | 19.4439 | 3.4144 | 0.056575 | 15.311 | 12.737 | 14.8974 | 11.7981
2012-10-31 11:28 | 23.897 | 34.7092 | 32.0995 | 34.2521 | 31.1843 | 49.5156 | 0.014253 | 0.34653 | 0.004939 | 24.3124 | 0.056491 | 0.91793 | 0.051855 | 16.2492 | 19.4936 | 3.4136 | 0.056794 | 15.2156 | 12.6059 | 14.7585 | 11.6907
2012-10-31 11:28 | 23.9008 | 34.6421 | 32.0757 | 34.2323 | 31.2276 | 49.4988 | 0.014253 | 0.34657 | 0.00494 | 24.3154 | 0.056349 | 0.91549 | 0.051587 | 16.2469 | 19.4733 | 3.4124 | 0.056527 | 15.1688 | 12.6024 | 14.759 | 11.7543
2012-10-31 11:28 | 23.8948 | 34.5848 | 32.0303 | 34.1711 | 31.1821 | 49.5087 | 0.01426 | 0.34654 | 0.004942 | 24.3015 | 0.056299 | 0.91512 | 0.05152 | 16.2546 | 19.4833 | 3.4131 | 0.056462 | 15.1015 | 12.547 | 14.6878 | 11.6988
2012-10-31 11:28 | 23.891 | 34.5771 | 31.9634 | 34.124 | 31.0678 | 49.4919 | 0.014266 | 0.34663 | 0.004945 | 24.2974 | 0.0564 | 0.91652 | 0.051692 | 16.2503 | 19.4715 | 3.412 | 0.056637 | 15.1056 | 12.4919 | 14.6525 | 11.5963
2012-10-31 11:28 | 23.897 | 34.5398 | 31.9733 | 34.0945 | 31.0226 | 49.4971 | 0.014234 | 0.34654 | 0.004933 | 24.3459 | 0.056277 | 0.91483 | 0.051484 | 16.2558 | 19.4213 | 3.4123 | 0.056417 | 15.1185 | 12.552 | 14.6732 | 11.6013
2012-10-31 11:28 | 23.9037 | 34.4401 | 31.9287 | 34.0421 | 31.0135 | 49.4844 | 0.01425 | 0.34655 | 0.004938 | 24.3196 | 0.056437 | 0.91721 | 0.051765 | 16.252 | 19.4441 | 3.4115 | 0.056703 | 14.996 | 12.4846 | 14.598 | 11.5694
2012-10-31 11:28 | 23.8836 | 34.4279 | 31.8653 | 33.9865 | 30.9697 | 49.4815 | 0.014256 | 0.34642 | 0.004939 | 24.3002 | 0.056503 | 0.91815 | 0.051878 | 16.2496 | 19.42 | 3.4113 | 0.056817 | 15.0079 | 12.4453 | 14.5665 | 11.5497
2012-10-31 11:28 | 23.8948 | 34.3918 | 31.8725 | 33.9583 | 30.9454 | 49.4711 | 0.014247 | 0.34644 | 0.004936 | 24.3166 | 0.056296 | 0.915 | 0.051511 | 16.2534 | 19.4392 | 3.4105 | 0.056447 | 14.9526 | 12.4333 | 14.5191 | 11.5062
2012-10-31 11:28 | 23.8978 | 34.3436 | 31.8084 | 33.9101 | 30.9326 | 49.478 | 0.014253 | 0.3465 | 0.004939 | 24.3104 | 0.056249 | 0.91403 | 0.051413 | 16.2498 | 19.4582 | 3.411 | 0.056352 | 14.8854 | 12.3502 | 14.4519 | 11.4744
2012-10-31 11:28 | 23.891 | 34.2973 | 31.7661 | 33.9269 | 30.8548 | 49.4711 | 0.014253 | 0.34644 | 0.004938 | 24.3063 | 0.056406 | 0.91656 | 0.0517 | 16.2494 | 19.4555 | 3.4105 | 0.056638 | 14.8418 | 12.3106 | 14.4714 | 11.3993
2012-10-31 11:28 | 23.8851 | 34.252 | 31.7169 | 33.8225 | 30.8015 | 49.4578 | 0.014241 | 0.3464 | 0.004933 | 24.3238 | 0.056419 | 0.91692 | 0.051732 | 16.252 | 19.5017 | 3.4096 | 0.056665 | 14.7503 | 12.2152 | 14.3208 | 11.2998
2012-10-31 11:28 | 23.8858 | 34.2449 | 31.6742 | 33.8153 | 30.7273 | 49.4532 | 0.01425 | 0.34648 | 0.004937 | 24.3145 | 0.056651 | 0.92065 | 0.052156 | 16.2513 | 19.4623 | 3.4093 | 0.057093 | 14.7826 | 12.2119 | 14.353 | 11.265
2012-10-31 11:28 | 23.8813 | 34.2207 | 31.6302 | 33.7832 | 30.7583 | 49.4595 | 0.014253 | 0.3464 | 0.004937 | 24.3033 | 0.05639 | 0.91642 | 0.051677 | 16.2514 | 19.4658 | 3.4097 | 0.056614 | 14.7549 | 12.1644 | 14.3174 | 11.2925
2012-10-31 11:28 | 23.8828 | 34.1473 | 31.6002 | 33.7256 | 30.7164 | 49.4514 | 0.014241 | 0.34642 | 0.004933 | 24.3258 | 0.056274 | 0.91461 | 0.051469 | 16.2528 | 19.4312 | 3.4092 | 0.056402 | 14.7161 | 12.169 | 14.2944 | 11.2852
2012-10-31 11:28 | 23.8828 | 34.0606 | 31.5568 | 33.6665 | 30.7045 | 49.4619 | 0.014247 | 0.34645 | 0.004936 | 24.3176 | 0.056208 | 0.91353 | 0.051348 | 16.2527 | 19.4312 | 3.4099 | 0.056284 | 14.6294 | 12.1256 | 14.2353 | 11.2733
2012-10-31 11:28 | 23.8843 | 34.0739 | 31.4754 | 33.6758 | 30.631 | 49.4566 | 0.014241 | 0.34651 | 0.004935 | 24.3319 | 0.056481 | 0.91779 | 0.051838 | 16.2496 | 19.4407 | 3.4095 | 0.056773 | 14.6332 | 12.0347 | 14.2351 | 11.1903
2012-10-31 11:28 | 23.8858 | 34.0399 | 31.469 | 33.634 | 30.6404 | 49.459 | 0.014244 | 0.34647 | 0.004935 | 24.3237 | 0.056264 | 0.91421 | 0.051437 | 16.2485 | 19.4422 | 3.4097 | 0.056372 | 14.5977 | 12.0268 | 14.1918 | 11.1982
2012-10-31 11:28 | 23.8806 | 34.0111 | 31.4402 | 33.6051 | 30.5918 | 49.4486 | 0.014241 | 0.34641 | 0.004933 | 24.3248 | 0.056189 | 0.91311 | 0.051307 | 16.2507 | 19.425 | 3.409 | 0.05624 | 14.5861 | 12.0152 | 14.1801 | 11.1668
2012-10-31 11:28 | 23.8746 | 33.9578 | 31.4105 | 33.5597 | 30.574 | 49.4301 | 0.014238 | 0.34648 | 0.004933 | 24.3349 | 0.056289 | 0.91467 | 0.051486 | 16.2495 | 19.435 | 3.4077 | 0.056419 | 14.5228 | 11.9755 | 14.1247 | 11.139
2012-10-31 11:29 | 23.8581 | 33.9216 | 31.3506 | 33.5077 | 30.5575 | 49.4266 | 0.014241 | 0.34654 | 0.004935 | 24.3339 | 0.056327 | 0.91532 | 0.051557 | 16.2501 | 19.4065 | 3.4075 | 0.056492 | 14.5151 | 11.9441 | 14.1012 | 11.151
2012-10-31 11:29 | 23.8686 | 33.8848 | 31.3335 | 33.4985 | 30.5049 | 49.4445 | 0.01425 | 0.3465 | 0.004938 | 24.3155 | 0.056337 | 0.91562 | 0.051584 | 16.2526 | 19.4491 | 3.4087 | 0.056522 | 14.4357 | 11.8844 | 14.0494 | 11.0558
2012-10-31 11:29 | 23.8664 | 33.8432 | 31.3155 | 33.4293 | 30.5184 | 49.4156 | 0.014231 | 0.34645 | 0.00493 | 24.345 | 0.056271 | 0.9146 | 0.051465 | 16.2535 | 19.4309 | 3.4067 | 0.056395 | 14.4123 | 11.8846 | 13.9984 | 11.0875
2012-10-31 11:29 | 23.8574 | 33.8736 | 31.3144 | 33.4124 | 30.4897 | 49.4139 | 0.014253 | 0.34642 | 0.004938 | 24.3053 | 0.056384 | 0.91624 | 0.051662 | 16.2501 | 19.4219 | 3.4066 | 0.0566 | 14.4517 | 11.8925 | 13.9905 | 11.0678
2012-10-31 11:29 | 23.8641 | 33.7621 | 31.2264 | 33.3206 | 30.4491 | 49.4093 | 0.01425 | 0.34657 | 0.004939 | 24.3206 | 0.056195 | 0.91336 | 0.051326 | 16.2533 | 19.4045 | 3.4063 | 0.056265 | 14.3576 | 11.8219 | 13.9161 | 11.0446
2012-10-31 11:29 | 23.8634 | 33.6668 | 31.1902 | 33.2332 | 30.3734 | 49.3977 | 0.014256 | 0.34651 | 0.00494 | 24.3063 | 0.056255 | 0.91415 | 0.051426 | 16.2501 | 19.3837 | 3.4055 | 0.056366 | 14.2831 | 11.8065 | 13.8495 | 10.9897
2012-10-31 11:29 | 23.8611 | 33.6448 | 31.1603 | 33.1796 | 30.3671 | 49.3856 | 0.014253 | 0.34651 | 0.004939 | 24.3114 | 0.05622 | 0.91372 | 0.051369 | 16.2525 | 19.3975 | 3.4046 | 0.056308 | 14.2473 | 11.7628 | 13.7821 | 10.9696
2012-10-31 11:29 | 23.8604 | 33.5495 | 31.1438 | 33.1355 | 30.2836 | 49.3746 | 0.01425 | 0.3465 | 0.004938 | 24.3155 | 0.056135 | 0.91217 | 0.051205 | 16.2496 | 19.4048 | 3.4039 | 0.056143 | 14.1447 | 11.739 | 13.7307 | 10.8788
2012-10-31 11:29 | 23.8589 | 33.5007 | 31.0831 | 33.1183 | 30.3018 | 49.3867 | 0.014256 | 0.34645 | 0.004939 | 24.3023 | 0.056151 | 0.91278 | 0.051253 | 16.2558 | 19.3431 | 3.4047 | 0.056192 | 14.1576 | 11.74 | 13.7752 | 10.9587
2012-10-31 11:29 | 23.8574 | 33.511 | 31.0737 | 33.0734 | 30.1937 | 49.3665 | 0.014253 | 0.34651 | 0.004939 | 24.3114 | 0.056252 | 0.91425 | 0.051428 | 16.2528 | 19.2854 | 3.4033 | 0.056367 | 14.2256 | 11.7883 | 13.788 | 10.9083
2012-10-31 11:29 | 23.8604 | 33.3957 | 30.9938 | 33.0488 | 30.1928 | 49.3624 | 0.01425 | 0.34651 | 0.004938 | 24.3165 | 0.056327 | 0.91534 | 0.051558 | 16.2504 | 19.3647 | 3.403 | 0.056496 | 14.031 | 11.6291 | 13.6841 | 10.8281
2012-10-31 11:29 | 23.8641 | 33.4152 | 30.962 | 33.0052 | 30.161 | 49.3503 | 0.014263 | 0.3465 | 0.004942 | 24.2933 | 0.056173 | 0.91281 | 0.051275 | 16.2499 | 19.3523 | 3.4022 | 0.056217 | 14.0629 | 11.6097 | 13.6529 | 10.8087
2012-10-31 11:29 | 23.8641 | 33.3679 | 30.9384 | 32.9539 | 30.1175 | 49.3555 | 0.014241 | 0.34647 | 0.004934 | 24.3288 | 0.056258 | 0.91422 | 0.051432 | 16.2505 | 19.3322 | 3.4026 | 0.056366 | 14.0357 | 11.6062 | 13.6217 | 10.7853
2012-10-31 11:29 | 23.8634 | 33.3199 | 30.9061 | 32.9217 | 30.0616 | 49.3468 | 0.01426 | 0.34645 | 0.00494 | 24.2954 | 0.056289 | 0.91444 | 0.051473 | 16.2454 | 19.3075 | 3.402 | 0.056413 | 14.0124 | 11.5986 | 13.6142 | 10.7541
2012-10-31 11:29 | 23.8619 | 33.3066 | 30.8849 | 32.9084 | 30.0009 | 49.3376 | 0.014244 | 0.3465 | 0.004935 | 24.3258 | 0.056293 | 0.91477 | 0.051495 | 16.2502 | 19.3581 | 3.4013 | 0.05643 | 13.9485 | 11.5268 | 13.5503 | 10.6428
2012-10-31 11:29 | 23.8619 | 33.2395 | 30.8296 | 32.8532 | 30.0048 | 49.3382 | 0.014253 | 0.3465 | 0.004939 | 24.3104 | 0.056233 | 0.91399 | 0.051396 | 16.2536 | 19.306 | 3.4014 | 0.056335 | 13.9335 | 11.5236 | 13.5472 | 10.6988
2012-10-31 11:29 | 23.8626 | 33.189 | 30.7988 | 32.8065 | 29.97 | 49.3255 | 0.01425 | 0.34648 | 0.004937 | 24.3145 | 0.05628 | 0.91457 | 0.051472 | 16.2503 | 19.3348 | 3.4005 | 0.056409 | 13.8542 | 11.464 | 13.4717 | 10.6352
2012-10-31 11:29 | 23.8611 | 33.1835 | 30.7973 | 32.7696 | 29.9685 | 49.3266 | 0.01426 | 0.34644 | 0.00494 | 24.2944 | 0.056182 | 0.91322 | 0.051307 | 16.2548 | 19.3734 | 3.4006 | 0.056247 | 13.8101 | 11.4239 | 13.3962 | 10.5951
2012-10-31 11:29 | 23.8611 | 33.1362 | 30.7183 | 32.7498 | 29.9251 | 49.322 | 0.01425 | 0.34648 | 0.004937 | 24.3145 | 0.056148 | 0.9125 | 0.051235 | 16.2517 | 19.3654 | 3.4003 | 0.056172 | 13.7708 | 11.3529 | 13.3844 | 10.5597
2012-10-31 11:29 | 23.8656 | 33.0974 | 30.6952 | 32.7189 | 29.8665 | 49.307 | 0.01426 | 0.34648 | 0.004941 | 24.2974 | 0.056208 | 0.91348 | 0.051345 | 16.2519 | 19.4501 | 3.3992 | 0.056286 | 13.6473 | 11.2451 | 13.2688 | 10.4164
2012-10-31 11:29 | 23.8596 | 33.0441 | 30.7129 | 32.6931 | 29.9315 | 49.3064 | 0.014266 | 0.3465 | 0.004943 | 24.2882 | 0.056214 | 0.91361 | 0.051358 | 16.2524 | 19.3839 | 3.3992 | 0.056301 | 13.6602 | 11.329 | 13.3092 | 10.5476
2012-10-31 11:29 | 23.8551 | 33.0041 | 30.661 | 32.6334 | 29.8481 | 49.3052 | 0.014256 | 0.34645 | 0.004939 | 24.3023 | 0.056352 | 0.9159 | 0.051613 | 16.2532 | 19.4356 | 3.3991 | 0.056552 | 13.5685 | 11.2254 | 13.1978 | 10.4125
2012-10-31 11:30 | 23.8619 | 32.999 | 30.6718 | 32.6521 | 29.8272 | 49.3052 | 0.014253 | 0.34648 | 0.004938 | 24.3093 | 0.056198 | 0.91348 | 0.051336 | 16.2548 | 19.4304 | 3.3991 | 0.056274 | 13.5686 | 11.2414 | 13.2217 | 10.3968
2012-10-31 11:30 | 23.8559 | 32.9418 | 30.6263 | 32.5672 | 29.766 | 49.3035 | 0.01426 | 0.34648 | 0.004941 | 24.2974 | 0.056148 | 0.9123 | 0.051224 | 16.2481 | 19.3923 | 3.399 | 0.056165 | 13.5495 | 11.234 | 13.1749 | 10.3737
2012-10-31 11:30 | 23.8589 | 32.9172 | 30.6333 | 32.5308 | 29.765 | 49.2734 | 0.014247 | 0.34645 | 0.004936 | 24.3176 | 0.056192 | 0.91305 | 0.051306 | 16.2488 | 19.4234 | 3.3969 | 0.056242 | 13.4938 | 11.2099 | 13.1074 | 10.3416
2012-10-31 11:30 | 23.8566 | 32.8991 | 30.5797 | 32.4969 | 29.7509 | 49.2815 | 0.014253 | 0.34648 | 0.004938 | 24.3093 | 0.056075 | 0.91133 | 0.051103 | 16.252 | 19.4652 | 3.3975 | 0.056041 | 13.4339 | 11.1145 | 13.0317 | 10.2857
2012-10-31 11:30 | 23.8484 | 32.8633 | 30.5281 | 32.4217 | 29.719 | 49.2781 | 0.014253 | 0.34654 | 0.004939 | 24.3134 | 0.056091 | 0.91168 | 0.051137 | 16.2536 | 19.453 | 3.3972 | 0.056076 | 13.4103 | 11.0751 | 12.9687 | 10.266
2012-10-31 11:30 | 23.8462 | 32.8256 | 30.514 | 32.451 | 29.7286 | 49.263 | 0.014272 | 0.34647 | 0.004945 | 24.276 | 0.056192 | 0.9133 | 0.05132 | 16.2532 | 19.4548 | 3.3962 | 0.056265 | 13.3708 | 11.0592 | 12.9962 | 10.2738
2012-10-31 11:30 | 23.8649 | 32.8286 | 30.4814 | 32.4303 | 29.7237 | 49.2642 | 0.014256 | 0.34648 | 0.004939 | 24.3042 | 0.056116 | 0.91178 | 0.051165 | 16.2481 | 19.5016 | 3.3963 | 0.056104 | 13.327 | 10.9798 | 12.9287 | 10.2221
2012-10-31 11:30 | 23.8589 | 32.7319 | 30.4557 | 32.3967 | 29.6624 | 49.2607 | 0.014253 | 0.34653 | 0.004939 | 24.3124 | 0.056208 | 0.91366 | 0.051355 | 16.255 | 19.4514 | 3.396 | 0.056294 | 13.2805 | 11.0043 | 12.9453 | 10.211
2012-10-31 11:30 | 23.8544 | 32.7195 | 30.4709 | 32.3567 | 29.6776 | 49.2625 | 0.014266 | 0.34644 | 0.004942 | 24.2842 | 0.056227 | 0.91382 | 0.051381 | 16.2523 | 19.471 | 3.3962 | 0.056323 | 13.2485 | 10.9999 | 12.8857 | 10.2066
2012-10-31 11:30 | 23.8559 | 32.7052 | 30.3738 | 32.3187 | 29.5923 | 49.2365 | 0.014253 | 0.34651 | 0.004939 | 24.3114 | 0.056075 | 0.91119 | 0.051095 | 16.2495 | 19.4525 | 3.3944 | 0.056034 | 13.2527 | 10.9213 | 12.8662 | 10.1398
2012-10-31 11:30 | 23.8544 | 32.6288 | 30.3683 | 32.2226 | 29.5632 | 49.2526 | 0.01425 | 0.34651 | 0.004938 | 24.3165 | 0.056233 | 0.91398 | 0.051396 | 16.2534 | 19.459 | 3.3955 | 0.056334 | 13.1698 | 10.9093 | 12.7636 | 10.1042
2012-10-31 11:30 | 23.8559 | 32.6461 | 30.3343 | 32.2359 | 29.5213 | 49.2388 | 0.014272 | 0.3465 | 0.004945 | 24.278 | 0.056192 | 0.91333 | 0.051322 | 16.2537 | 19.4685 | 3.3945 | 0.056267 | 13.1776 | 10.8658 | 12.7674 | 10.0528
2012-10-31 11:30 | 23.8574 | 32.6002 | 30.3082 | 32.2098 | 29.5188 | 49.2428 | 0.014247 | 0.34648 | 0.004936 | 24.3196 | 0.056208 | 0.9135 | 0.051346 | 16.2521 | 19.47 | 3.3948 | 0.056282 | 13.1302 | 10.8382 | 12.7398 | 10.0488
2012-10-31 11:30 | 23.8462 | 32.5812 | 30.2812 | 32.1789 | 29.476 | 49.2411 | 0.01425 | 0.34645 | 0.004937 | 24.3125 | 0.056066 | 0.91109 | 0.051081 | 16.2503 | 19.4909 | 3.3947 | 0.056018 | 13.0903 | 10.7903 | 12.688 | 9.9851
2012-10-31 11:30 | 23.8544 | 32.5341 | 30.2618 | 32.1516 | 29.4527 | 49.2197 | 0.014241 | 0.34645 | 0.004934 | 24.3279 | 0.05623 | 0.91387 | 0.051387 | 16.2524 | 19.471 | 3.3932 | 0.056321 | 13.0631 | 10.7908 | 12.6806 | 9.9817
2012-10-31 11:30 | 23.8462 | 32.4195 | 30.2102 | 32.0961 | 29.4287 | 49.2099 | 0.01425 | 0.34647 | 0.004937 | 24.3135 | 0.056123 | 0.91217 | 0.051194 | 16.2531 | 19.539 | 3.3925 | 0.056131 | 12.8805 | 10.6712 | 12.5571 | 9.8897
2012-10-31 11:30 | 23.8402 | 32.4174 | 30.216 | 32.0743 | 29.399 | 49.218 | 0.014247 | 0.34642 | 0.004936 | 24.3156 | 0.056107 | 0.91185 | 0.051161 | 16.252 | 19.4929 | 3.3931 | 0.056097 | 12.9245 | 10.7231 | 12.5814 | 9.9061
2012-10-31 11:30 | 23.8394 | 32.3693 | 30.1639 | 32.0104 | 29.414 | 49.2122 | 0.01426 | 0.34644 | 0.00494 | 24.2944 | 0.05605 | 0.91099 | 0.051061 | 16.2531 | 19.4761 | 3.3927 | 0.056001 | 12.8932 | 10.6878 | 12.5343 | 9.9379
2012-10-31 11:30 | 23.8387 | 32.3291 | 30.1079 | 31.9781 | 29.3383 | 49.2041 | 0.014256 | 0.34648 | 0.004939 | 24.3042 | 0.056186 | 0.91338 | 0.051319 | 16.2564 | 19.4674 | 3.3921 | 0.056258 | 12.8617 | 10.6405 | 12.5107 | 9.8709
2012-10-31 11:30 | 23.8402 | 32.2873 | 30.1292 | 31.9599 | 29.2253 | 49.2006 | 0.01425 | 0.3464 | 0.004936 | 24.3084 | 0.056267 | 0.91431 | 0.051445 | 16.2495 | 19.4648 | 3.3919 | 0.056381 | 12.8225 | 10.6644 | 12.4951 | 9.7605
2012-10-31 11:30 | 23.8432 | 32.2627 | 30.0414 | 31.8959 | 29.2362 | 49.1977 | 0.014253 | 0.3465 | 0.004939 | 24.3104 | 0.056066 | 0.91112 | 0.051083 | 16.2508 | 19.4678 | 3.3917 | 0.056022 | 12.7949 | 10.5736 | 12.4281 | 9.7684
2012-10-31 11:30 | 23.8387 | 32.2424 | 30.0448 | 31.9071 | 29.1922 | 49.1839 | 0.014247 | 0.34637 | 0.004935 | 24.3115 | 0.056145 | 0.91237 | 0.051225 | 16.2503 | 19.4192 | 3.3907 | 0.05616 | 12.8232 | 10.6256 | 12.4879 | 9.773
2012-10-31 11:30 | 23.8424 | 32.2066 | 29.9774 | 31.8753 | 29.2236 | 49.1862 | 0.01425 | 0.34647 | 0.004937 | 24.3135 | 0.056135 | 0.91231 | 0.051213 | 16.2522 | 19.455 | 3.3909 | 0.05615 | 12.7516 | 10.5224 | 12.4203 | 9.7686
2012-10-31 11:30 | 23.835 | 32.1637 | 29.9424 | 31.7851 | 29.2083 | 49.1729 | 0.014244 | 0.34645 | 0.004935 | 24.3227 | 0.056075 | 0.91164 | 0.05112 | 16.2574 | 19.4436 | 3.39 | 0.056055 | 12.7201 | 10.4988 | 12.3415 | 9.7647
2012-10-31 11:30 | 23.835 | 32.1322 | 29.9069 | 31.8127 | 29.153 | 49.1758 | 0.014256 | 0.34645 | 0.004939 | 24.3023 | 0.056069 | 0.91135 | 0.051098 | 16.254 | 19.4516 | 3.3902 | 0.056037 | 12.6806 | 10.4553 | 12.3611 | 9.7014
2012-10-31 11:31 | 23.8379 | 32.1154 | 29.9098 | 31.7407 | 29.148 | 49.1694 | 0.014253 | 0.3465 | 0.004939 | 24.3104 | 0.05611 | 0.91195 | 0.05117 | 16.253 | 19.4826 | 3.3897 | 0.056109 | 12.6328 | 10.4272 | 12.2581 | 9.6654
2012-10-31 11:31 | 23.8387 | 32.1162 | 29.8711 | 31.7178 | 29.1212 | 49.1596 | 0.014247 | 0.34648 | 0.004936 | 24.3196 | 0.056006 | 0.91041 | 0.050988 | 16.2555 | 19.4513 | 3.3891 | 0.055924 | 12.6649 | 10.4198 | 12.2665 | 9.6699
2012-10-31 11:31 | 23.8402 | 32.0112 | 29.8371 | 31.6601 | 29.099 | 49.1584 | 0.014256 | 0.3464 | 0.004938 | 24.2982 | 0.055997 | 0.91028 | 0.050973 | 16.2558 | 19.4488 | 3.389 | 0.055911 | 12.5624 | 10.3883 | 12.2113 | 9.6502
2012-10-31 11:31 | 23.8394 | 31.9985 | 29.785 | 31.6672 | 29.0508 | 49.1596 | 0.014266 | 0.34642 | 0.004942 | 24.2832 | 0.056035 | 0.91083 | 0.051038 | 16.2546 | 19.4801 | 3.3891 | 0.05598 | 12.5184 | 10.3049 | 12.1871 | 9.5707
2012-10-31 11:31 | 23.832 | 31.9241 | 29.7815 | 31.6322 | 29.0276 | 49.1509 | 0.014256 | 0.34645 | 0.004939 | 24.3023 | 0.056009 | 0.91022 | 0.050981 | 16.2513 | 19.4486 | 3.3885 | 0.05592 | 12.4755 | 10.3329 | 12.1836 | 9.579
2012-10-31 11:31 | 23.8379 | 31.9379 | 29.7361 | 31.5947 | 29.0138 | 49.1428 | 0.01426 | 0.34645 | 0.00494 | 24.2954 | 0.056075 | 0.91129 | 0.051101 | 16.2513 | 19.4104 | 3.3879 | 0.056041 | 12.5275 | 10.3257 | 12.1843 | 9.6034
2012-10-31 11:31 | 23.8387 | 31.8637 | 29.7488 | 31.5718 | 28.9988 | 49.1342 | 0.014253 | 0.3464 | 0.004937 | 24.3033 | 0.055953 | 0.90934 | 0.05088 | 16.2518 | 19.4754 | 3.3873 | 0.055817 | 12.3883 | 10.2734 | 12.0964 | 9.5234
2012-10-31 11:31 | 23.8372 | 31.8346 | 29.7354 | 31.4993 | 28.9776 | 49.1376 | 0.01425 | 0.34647 | 0.004937 | 24.3135 | 0.056019 | 0.91041 | 0.051 | 16.2518 | 19.4659 | 3.3875 | 0.055937 | 12.3687 | 10.2695 | 12.0334 | 9.5117
2012-10-31 11:31 | 23.8387 | 31.7888 | 29.6659 | 31.5048 | 29.0106 | 49.1255 | 0.014234 | 0.34642 | 0.004931 | 24.3378 | 0.056129 | 0.91221 | 0.051202 | 16.2521 | 19.4593 | 3.3867 | 0.056133 | 12.3295 | 10.2066 | 12.0455 | 9.5513
2012-10-31 11:31 | 23.8402 | 31.8021 | 29.695 | 31.4471 | 28.9134 | 49.1255 | 0.014244 | 0.34645 | 0.004935 | 24.3227 | 0.056019 | 0.91065 | 0.051014 | 16.2561 | 19.4729 | 3.3867 | 0.055949 | 12.3292 | 10.2221 | 11.9742 | 9.4405
2012-10-31 11:31 | 23.8372 | 31.7439 | 29.617 | 31.4204 | 28.9025 | 49.1255 | 0.014263 | 0.34644 | 0.004941 | 24.2893 | 0.056069 | 0.91127 | 0.051094 | 16.2527 | 19.4418 | 3.3867 | 0.056035 | 12.3021 | 10.1752 | 11.9786 | 9.4607
2012-10-31 11:31 | 23.8394 | 31.6948 | 29.6311 | 31.4108 | 28.8732 | 49.1255 | 0.014241 | 0.3464 | 0.004933 | 24.3238 | 0.055921 | 0.90876 | 0.050819 | 16.2508 | 19.4801 | 3.3867 | 0.055752 | 12.2147 | 10.151 | 11.9307 | 9.3931
2012-10-31 11:31 | 23.8402 | 31.668 | 29.6003 | 31.3642 | 28.8187 | 49.1122 | 0.014256 | 0.34642 | 0.004939 | 24.3002 | 0.055968 | 0.90973 | 0.050916 | 16.2544 | 19.4608 | 3.3858 | 0.055855 | 12.2072 | 10.1395 | 11.9034 | 9.3579
2012-10-31 11:31 | 23.8439 | 31.648 | 29.5448 | 31.3088 | 28.8106 | 49.1076 | 0.014247 | 0.34644 | 0.004936 | 24.3166 | 0.055924 | 0.90893 | 0.050831 | 16.253 | 19.4926 | 3.3855 | 0.055767 | 12.1554 | 10.0522 | 11.8162 | 9.318
2012-10-31 11:31 | 23.8424 | 31.6189 | 29.5038 | 31.2718 | 28.8248 | 49.1001 | 0.01426 | 0.34642 | 0.00494 | 24.2934 | 0.056038 | 0.91051 | 0.051023 | 16.2481 | 19.4751 | 3.385 | 0.055963 | 12.1438 | 10.0287 | 11.7967 | 9.3497
2012-10-31 11:31 | 23.8424 | 31.5953 | 29.5433 | 31.2481 | 28.7854 | 49.0868 | 0.014253 | 0.34642 | 0.004938 | 24.3053 | 0.055972 | 0.90976 | 0.050921 | 16.2538 | 19.4991 | 3.384 | 0.055859 | 12.0962 | 10.0442 | 11.749 | 9.2863
2012-10-31 11:31 | 23.8364 | 31.5025 | 29.4899 | 31.2342 | 28.7596 | 49.0897 | 0.014253 | 0.34641 | 0.004937 | 24.3043 | 0.056009 | 0.91016 | 0.050977 | 16.2503 | 19.461 | 3.3842 | 0.055914 | 12.0415 | 10.0289 | 11.7732 | 9.2986
2012-10-31 11:31 | 23.8417 | 31.4999 | 29.4794 | 31.1922 | 28.7373 | 49.0966 | 0.01425 | 0.34644 | 0.004937 | 24.3114 | 0.055984 | 0.91003 | 0.050947 | 16.2552 | 19.4623 | 3.3847 | 0.055884 | 12.0376 | 10.0171 | 11.7299 | 9.275
2012-10-31 11:31 | 23.8364 | 31.4512 | 29.4307 | 31.1947 | 28.7044 | 49.0879 | 0.014256 | 0.34644 | 0.004939 | 24.3012 | 0.056003 | 0.91041 | 0.050986 | 16.2564 | 19.4811 | 3.3841 | 0.055925 | 11.9701 | 9.9496 | 11.7136 | 9.2233
2012-10-31 11:31 | 23.8327 | 31.412 | 29.4507 | 31.1476 | 28.6888 | 49.0879 | 0.014266 | 0.34648 | 0.004943 | 24.2872 | 0.056066 | 0.91133 | 0.051095 | 16.2546 | 19.4533 | 3.3841 | 0.056038 | 11.9587 | 9.9974 | 11.6943 | 9.2355
2012-10-31 11:31 | 23.8342 | 31.449 | 29.3969 | 31.0939 | 28.635 | 49.0683 | 0.01426 | 0.34642 | 0.00494 | 24.2934 | 0.056013 | 0.91035 | 0.050991 | 16.2525 | 19.4548 | 3.3828 | 0.055931 | 11.9942 | 9.9421 | 11.6391 | 9.1802
2012-10-31 11:31 | 23.8357 | 31.3795 | 29.3629 | 31.0757 | 28.6484 | 49.0665 | 0.014256 | 0.34642 | 0.004939 | 24.3002 | 0.055997 | 0.90999 | 0.050957 | 16.2507 | 19.4162 | 3.3826 | 0.055896 | 11.9633 | 9.9467 | 11.6595 | 9.2322
2012-10-31 11:31 | 23.8327 | 31.3331 | 29.352 | 31.0174 | 28.6138 | 49.0544 | 0.014247 | 0.34632 | 0.004934 | 24.3085 | 0.056013 | 0.91045 | 0.050997 | 16.2543 | 19.4212 | 3.3818 | 0.055931 | 11.9119 | 9.9308 | 11.5962 | 9.1926
2012-10-31 11:31 | 23.8342 | 31.2951 | 29.2943 | 30.9874 | 28.5324 | 49.0613 | 0.01425 | 0.34631 | 0.004935 | 24.3023 | 0.056009 | 0.91047 | 0.050994 | 16.2557 | 19.4308 | 3.3823 | 0.055929 | 11.8643 | 9.8635 | 11.5566 | 9.1016
2012-10-31 11:31 | 23.8297 | 31.2748 | 29.2622 | 30.9276 | 28.5476 | 49.0608 | 0.014253 | 0.34635 | 0.004937 | 24.3002 | 0.056107 | 0.91174 | 0.051155 | 16.25 | 19.4423 | 3.3823 | 0.056092 | 11.8325 | 9.8199 | 11.4853 | 9.1053
2012-10-31 11:31 | 23.8364 | 31.2303 | 29.2768 | 30.9264 | 28.5662 | 49.0498 | 0.014263 | 0.34632 | 0.00494 | 24.2812 | 0.056022 | 0.91045 | 0.051005 | 16.2517 | 19.3968 | 3.3815 | 0.055945 | 11.8335 | 9.88 | 11.5296 | 9.1694
2012-10-31 11:32 | 23.8342 | 31.2044 | 29.2825 | 30.9164 | 28.4811 | 49.0463 | 0.014247 | 0.34635 | 0.004934 | 24.3105 | 0.055987 | 0.91016 | 0.050957 | 16.2567 | 19.4468 | 3.3813 | 0.055891 | 11.7576 | 9.8357 | 11.4696 | 9.0343
2012-10-31 11:32 | 23.8327 | 31.1674 | 29.206 | 30.8517 | 28.4638 | 49.0388 | 0.014241 | 0.34638 | 0.004933 | 24.3227 | 0.055972 | 0.90982 | 0.050924 | 16.2548 | 19.4453 | 3.3807 | 0.055857 | 11.7221 | 9.7607 | 11.4064 | 9.0185
2012-10-31 11:32 | 23.8237 | 31.111 | 29.1891 | 30.823 | 28.4548 | 49.0429 | 0.014269 | 0.3464 | 0.004943 | 24.2761 | 0.055968 | 0.90958 | 0.050908 | 16.2519 | 19.4243 | 3.381 | 0.055851 | 11.6867 | 9.7648 | 11.3987 | 9.0305
2012-10-31 11:32 | 23.8207 | 31.1278 | 29.1703 | 30.8042 | 28.4399 | 49.033 | 0.014263 | 0.34635 | 0.00494 | 24.2832 | 0.05605 | 0.91119 | 0.051072 | 16.2567 | 19.4534 | 3.3803 | 0.056012 | 11.6744 | 9.7169 | 11.3508 | 8.9865
2012-10-31 11:32 | 23.8207 | 31.0488 | 29.1308 | 30.7608 | 28.4005 | 49.0296 | 0.014253 | 0.34642 | 0.004938 | 24.3053 | 0.055975 | 0.90963 | 0.050916 | 16.2506 | 19.4694 | 3.3801 | 0.055854 | 11.5794 | 9.6614 | 11.2914 | 8.9311
2012-10-31 11:32 | 23.8155 | 31.0752 | 29.1295 | 30.7793 | 28.3834 | 49.022 | 0.014241 | 0.34637 | 0.004933 | 24.3217 | 0.055962 | 0.90961 | 0.050904 | 16.2541 | 19.4482 | 3.3796 | 0.055837 | 11.627 | 9.6813 | 11.3311 | 8.9352
2012-10-31 11:32 | 23.8267 | 31.0193 | 29.1131 | 30.7431 | 28.3986 | 49.0151 | 0.014266 | 0.34638 | 0.004941 | 24.2801 | 0.056104 | 0.91192 | 0.051163 | 16.2542 | 19.4473 | 3.3791 | 0.056104 | 11.572 | 9.6658 | 11.2958 | 8.9513
2012-10-31 11:32 | 23.8148 | 30.964 | 29.0657 | 30.672 | 28.3669 | 49.0163 | 0.014256 | 0.34641 | 0.004938 | 24.2992 | 0.055965 | 0.90963 | 0.050907 | 16.2535 | 19.4394 | 3.3792 | 0.055845 | 11.5246 | 9.6263 | 11.2326 | 8.9275
2012-10-31 11:32 | 23.8185 | 30.9638 | 29.0575 | 30.6639 | 28.3312 | 49.0047 | 0.01426 | 0.34634 | 0.004939 | 24.2873 | 0.05595 | 0.90947 | 0.050885 | 16.255 | 19.4552 | 3.3784 | 0.055824 | 11.5086 | 9.6023 | 11.2087 | 8.876
2012-10-31 11:32 | 23.817 | 30.8873 | 29.0205 | 30.6545 | 28.3454 | 48.9995 | 0.014256 | 0.3464 | 0.004938 | 24.2982 | 0.055912 | 0.90876 | 0.050811 | 16.2534 | 19.4657 | 3.378 | 0.055749 | 11.4216 | 9.5548 | 11.1888 | 8.8797
2012-10-31 11:32 | 23.8148 | 30.897 | 28.9986 | 30.5892 | 28.2603 | 48.9966 | 0.014253 | 0.34631 | 0.004936 | 24.2972 | 0.055978 | 0.90995 | 0.050937 | 16.2554 | 19.4635 | 3.3778 | 0.055873 | 11.4335 | 9.5351 | 11.1257 | 8.7968
2012-10-31 11:32 | 23.8178 | 30.8566 | 28.9621 | 30.5527 | 28.1804 | 48.9972 | 0.01426 | 0.34635 | 0.004939 | 24.2883 | 0.055896 | 0.90856 | 0.050785 | 16.2544 | 19.4665 | 3.3779 | 0.055724 | 11.3901 | 9.4956 | 11.0862 | 8.7139
2012-10-31 11:32 | 23.817 | 30.8202 | 28.9297 | 30.5203 | 28.1757 | 48.9903 | 0.01425 | 0.3464 | 0.004936 | 24.3084 | 0.055874 | 0.90801 | 0.050734 | 16.251 | 19.4376 | 3.3774 | 0.05567 | 11.3826 | 9.4921 | 11.0827 | 8.7381
2012-10-31 11:32 | 23.814 | 30.7975 | 28.9307 | 30.5016 | 28.1885 | 48.9845 | 0.014238 | 0.34638 | 0.004932 | 24.3279 | 0.056022 | 0.91034 | 0.050999 | 16.2496 | 19.4547 | 3.377 | 0.055931 | 11.3428 | 9.476 | 11.0469 | 8.7338
2012-10-31 11:32 | 23.8103 | 30.7504 | 28.8954 | 30.4505 | 28.165 | 48.9839 | 0.01426 | 0.34638 | 0.004939 | 24.2903 | 0.055968 | 0.90973 | 0.050916 | 16.2544 | 19.4991 | 3.377 | 0.055855 | 11.2513 | 9.3963 | 10.9514 | 8.6659
2012-10-31 11:32 | 23.8133 | 30.7652 | 28.8708 | 30.4377 | 28.1562 | 48.9741 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055906 | 0.90889 | 0.050812 | 16.2575 | 19.4781 | 3.3763 | 0.055749 | 11.2871 | 9.3927 | 10.9596 | 8.6781
2012-10-31 11:32 | 23.8058 | 30.7025 | 28.8751 | 30.3829 | 28.1368 | 48.9654 | 0.014253 | 0.34638 | 0.004937 | 24.3023 | 0.055865 | 0.9081 | 0.050731 | 16.2552 | 19.4425 | 3.3757 | 0.055668 | 11.26 | 9.4326 | 10.9404 | 8.6943
2012-10-31 11:32 | 23.8073 | 30.6961 | 28.8687 | 30.3962 | 28.1502 | 48.9567 | 0.01425 | 0.3464 | 0.004936 | 24.3084 | 0.055959 | 0.90954 | 0.050897 | 16.2537 | 19.464 | 3.3751 | 0.055833 | 11.2321 | 9.4047 | 10.9322 | 8.6862
2012-10-31 11:32 | 23.8013 | 30.6428 | 28.764 | 30.3547 | 28.085 | 48.9619 | 0.014253 | 0.34635 | 0.004937 | 24.3002 | 0.055918 | 0.90932 | 0.050848 | 16.2617 | 19.4861 | 3.3754 | 0.055785 | 11.1567 | 9.2779 | 10.8686 | 8.5989
2012-10-31 11:32 | 23.805 | 30.5912 | 28.7993 | 30.3347 | 28.0689 | 48.951 | 0.01425 | 0.3464 | 0.004936 | 24.3084 | 0.056031 | 0.91078 | 0.051032 | 16.255 | 19.4858 | 3.3747 | 0.055968 | 11.1054 | 9.3135 | 10.8489 | 8.5831
2012-10-31 11:32 | 23.7998 | 30.6057 | 28.7586 | 30.2861 | 28.0637 | 48.9498 | 0.014263 | 0.34634 | 0.00494 | 24.2822 | 0.056028 | 0.91054 | 0.051016 | 16.2515 | 19.4686 | 3.3746 | 0.055956 | 11.1371 | 9.29 | 10.8175 | 8.5951
2012-10-31 11:32 | 23.8028 | 30.5614 | 28.7537 | 30.2496 | 28.0312 | 48.9492 | 0.014241 | 0.34641 | 0.004933 | 24.3248 | 0.055978 | 0.90979 | 0.050928 | 16.2526 | 19.4595 | 3.3746 | 0.055861 | 11.1019 | 9.2942 | 10.7901 | 8.5717
2012-10-31 11:32 | 23.8043 | 30.48 | 28.7117 | 30.2472 | 28.0445 | 48.9481 | 0.014247 | 0.34642 | 0.004936 | 24.3156 | 0.056035 | 0.91064 | 0.051028 | 16.2513 | 19.437 | 3.3745 | 0.055964 | 11.043 | 9.2747 | 10.8102 | 8.6075
2012-10-31 11:32 | 23.7931 | 30.4649 | 28.7045 | 30.2084 | 28.0057 | 48.9469 | 0.014247 | 0.34635 | 0.004934 | 24.3105 | 0.056009 | 0.91047 | 0.050994 | 16.2557 | 19.4298 | 3.3744 | 0.055928 | 11.0351 | 9.2747 | 10.7786 | 8.5759
2012-10-31 11:33 | 23.7968 | 30.4607 | 28.6569 | 30.1608 | 27.9462 | 48.9377 | 0.014253 | 0.34634 | 0.004936 | 24.2992 | 0.056016 | 0.91051 | 0.051003 | 16.2544 | 19.4936 | 3.3738 | 0.055939 | 10.9671 | 9.1633 | 10.6672 | 8.4526
2012-10-31 11:33 | 23.7863 | 30.3831 | 28.6227 | 30.1029 | 27.8923 | 48.9394 | 0.014244 | 0.34638 | 0.004934 | 24.3176 | 0.055934 | 0.90915 | 0.050852 | 16.254 | 19.5273 | 3.3739 | 0.055786 | 10.8558 | 9.0954 | 10.5756 | 8.365
2012-10-31 11:33 | 23.7886 | 30.3578 | 28.5894 | 30.0697 | 27.9025 | 48.9359 | 0.01426 | 0.34631 | 0.004938 | 24.2853 | 0.055865 | 0.90791 | 0.05072 | 16.2518 | 19.5095 | 3.3736 | 0.055658 | 10.8483 | 9.0799 | 10.5602 | 8.393
2012-10-31 11:33 | 23.7916 | 30.3647 | 28.5767 | 30.0806 | 27.87 | 48.9261 | 0.014241 | 0.34632 | 0.004932 | 24.3187 | 0.056069 | 0.91112 | 0.051085 | 16.2499 | 19.4884 | 3.373 | 0.056017 | 10.8763 | 9.0883 | 10.5922 | 8.3816
2012-10-31 11:33 | 23.7938 | 30.3235 | 28.5591 | 30.0512 | 27.8682 | 48.9076 | 0.014253 | 0.34634 | 0.004936 | 24.2992 | 0.055987 | 0.91025 | 0.050962 | 16.2582 | 19.5107 | 3.3717 | 0.055898 | 10.8128 | 9.0484 | 10.5405 | 8.3575
2012-10-31 11:33 | 23.7923 | 30.3181 | 28.5221 | 30.0339 | 27.8509 | 48.9146 | 0.01425 | 0.34635 | 0.004936 | 24.3053 | 0.055924 | 0.90899 | 0.050834 | 16.2541 | 19.4651 | 3.3722 | 0.05577 | 10.853 | 9.057 | 10.5688 | 8.3858
2012-10-31 11:33 | 23.7923 | 30.251 | 28.5142 | 29.9826 | 27.8233 | 48.9128 | 0.014256 | 0.34637 | 0.004938 | 24.2962 | 0.055893 | 0.90859 | 0.050784 | 16.2558 | 19.453 | 3.372 | 0.055722 | 10.798 | 9.0612 | 10.5296 | 8.3703
2012-10-31 11:33 | 23.7856 | 30.2758 | 28.4325 | 29.9404 | 27.7811 | 48.9042 | 0.014238 | 0.34635 | 0.004931 | 24.3258 | 0.055918 | 0.90904 | 0.050831 | 16.2566 | 19.4584 | 3.3715 | 0.055762 | 10.8174 | 8.9741 | 10.482 | 8.3227
2012-10-31 11:33 | 23.7916 | 30.2424 | 28.474 | 29.9306 | 27.7318 | 48.9238 | 0.014263 | 0.34632 | 0.00494 | 24.2812 | 0.055943 | 0.90948 | 0.050879 | 16.2573 | 19.4283 | 3.3728 | 0.055819 | 10.8141 | 9.0457 | 10.5023 | 8.3035
2012-10-31 11:33 | 23.7766 | 30.2076 | 28.4235 | 29.8801 | 27.7247 | 48.9163 | 0.014256 | 0.3464 | 0.004938 | 24.2982 | 0.05595 | 0.90948 | 0.050886 | 16.2553 | 19.4373 | 3.3723 | 0.055824 | 10.7703 | 8.9862 | 10.4428 | 8.2874
2012-10-31 11:33 | 23.7789 | 30.1547 | 28.4258 | 29.8508 | 27.6717 | 48.9082 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.05595 | 0.90924 | 0.050872 | 16.2509 | 19.4637 | 3.3717 | 0.055809 | 10.691 | 8.9621 | 10.3871 | 8.208
2012-10-31 11:33 | 23.7886 | 30.1368 | 28.4118 | 29.8763 | 27.6814 | 48.9076 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055987 | 0.91005 | 0.050951 | 16.2546 | 19.4935 | 3.3717 | 0.055888 | 10.6433 | 8.9183 | 10.3828 | 8.1879
2012-10-31 11:33 | 23.7908 | 30.0758 | 28.3429 | 29.7956 | 27.6678 | 48.9082 | 0.014244 | 0.34641 | 0.004934 | 24.3196 | 0.056113 | 0.91188 | 0.051168 | 16.2508 | 19.5037 | 3.3717 | 0.056102 | 10.5721 | 8.8392 | 10.2919 | 8.1641
2012-10-31 11:33 | 23.7841 | 30.0731 | 28.3323 | 29.7613 | 27.6414 | 48.9013 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055861 | 0.90788 | 0.050715 | 16.2525 | 19.501 | 3.3713 | 0.055652 | 10.5721 | 8.8313 | 10.2603 | 8.1404
2012-10-31 11:33 | 23.7908 | 30.064 | 28.2916 | 29.7364 | 27.5967 | 48.9018 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055871 | 0.90817 | 0.05074 | 16.2547 | 19.4636 | 3.3713 | 0.055677 | 10.6004 | 8.828 | 10.2728 | 8.1331
2012-10-31 11:33 | 23.7841 | 30.006 | 28.2652 | 29.6784 | 27.5782 | 48.9042 | 0.014253 | 0.34632 | 0.004936 | 24.2983 | 0.055959 | 0.90966 | 0.050903 | 16.2558 | 19.4809 | 3.3715 | 0.055839 | 10.5251 | 8.7843 | 10.1975 | 8.0973
2012-10-31 11:33 | 23.7901 | 29.9409 | 28.2672 | 29.6804 | 27.5763 | 48.8966 | 0.01425 | 0.34632 | 0.004935 | 24.3034 | 0.055795 | 0.90691 | 0.050601 | 16.2543 | 19.4869 | 3.3709 | 0.055536 | 10.454 | 8.7803 | 10.1935 | 8.0894
2012-10-31 11:33 | 23.7871 | 29.9735 | 28.2208 | 29.6932 | 27.5378 | 48.8862 | 0.014263 | 0.34638 | 0.00494 | 24.2852 | 0.055871 | 0.9081 | 0.050736 | 16.2534 | 19.496 | 3.3702 | 0.055676 | 10.4775 | 8.7248 | 10.1972 | 8.0418
2012-10-31 11:33 | 23.7863 | 29.945 | 28.1647 | 29.6609 | 27.537 | 48.8903 | 0.01426 | 0.34629 | 0.004938 | 24.2843 | 0.055896 | 0.90867 | 0.050791 | 16.2565 | 19.4511 | 3.3705 | 0.055729 | 10.4939 | 8.7136 | 10.2098 | 8.0859
2012-10-31 11:33 | 23.7774 | 29.9361 | 28.1716 | 29.6125 | 27.5123 | 48.8903 | 0.014234 | 0.34632 | 0.00493 | 24.3307 | 0.055833 | 0.90768 | 0.050678 | 16.257 | 19.4422 | 3.3705 | 0.055608 | 10.4939 | 8.7294 | 10.1703 | 8.0701
2012-10-31 11:33 | 23.7856 | 29.9364 | 28.1127 | 29.5812 | 27.5639 | 48.8845 | 0.01426 | 0.34631 | 0.004938 | 24.2853 | 0.055833 | 0.9076 | 0.050674 | 16.2557 | 19.4624 | 3.3701 | 0.055612 | 10.474 | 8.6503 | 10.1188 | 8.1015
2012-10-31 11:33 | 23.7729 | 29.8369 | 28.1 | 29.5409 | 27.4762 | 48.8718 | 0.014256 | 0.34638 | 0.004938 | 24.2971 | 0.055902 | 0.90877 | 0.050802 | 16.2566 | 19.4697 | 3.3692 | 0.05574 | 10.3672 | 8.6303 | 10.0712 | 8.0065
2012-10-31 11:33 | 23.7774 | 29.8532 | 28.1124 | 29.5296 | 27.4649 | 48.8701 | 0.014256 | 0.34634 | 0.004937 | 24.2941 | 0.05589 | 0.90859 | 0.050781 | 16.2567 | 19.4983 | 3.3691 | 0.055718 | 10.3549 | 8.6141 | 10.0313 | 7.9666
2012-10-31 11:33 | 23.7744 | 29.8187 | 28.0778 | 29.4634 | 27.4106 | 48.8625 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055972 | 0.90997 | 0.050933 | 16.2577 | 19.4632 | 3.3686 | 0.05587 | 10.3555 | 8.6146 | 10.0002 | 7.9474
2012-10-31 11:33 | 23.7721 | 29.769 | 28.04 | 29.4967 | 27.4083 | 48.8568 | 0.014247 | 0.34637 | 0.004935 | 24.3115 | 0.055899 | 0.90862 | 0.050791 | 16.2546 | 19.4649 | 3.3682 | 0.055726 | 10.3041 | 8.5751 | 10.0318 | 7.9434
2012-10-31 11:33 | 23.7781 | 29.7513 | 28.0144 | 29.475 | 27.3748 | 48.8573 | 0.014241 | 0.34632 | 0.004932 | 24.3187 | 0.055902 | 0.90875 | 0.050801 | 16.2561 | 19.4509 | 3.3682 | 0.055733 | 10.3004 | 8.5635 | 10.0241 | 7.9239
2012-10-31 11:34 | 23.7766 | 29.738 | 28.0129 | 29.4183 | 27.4128 | 48.855 | 0.014247 | 0.34634 | 0.004934 | 24.3095 | 0.055918 | 0.90886 | 0.050822 | 16.2535 | 19.4614 | 3.3681 | 0.055756 | 10.2766 | 8.5515 | 9.9569 | 7.9514
2012-10-31 11:34 | 23.7744 | 29.7161 | 28.0225 | 29.3924 | 27.3434 | 48.8579 | 0.014244 | 0.34637 | 0.004934 | 24.3166 | 0.055962 | 0.90953 | 0.050899 | 16.2526 | 19.4151 | 3.3683 | 0.055833 | 10.301 | 8.6074 | 9.9773 | 7.9283
2012-10-31 11:34 | 23.7691 | 29.7186 | 27.9778 | 29.3397 | 27.35 | 48.8481 | 0.014247 | 0.34637 | 0.004935 | 24.3115 | 0.055906 | 0.90872 | 0.050803 | 16.2544 | 19.4298 | 3.3676 | 0.055738 | 10.2888 | 8.548 | 9.9099 | 7.9202
2012-10-31 11:34 | 23.7714 | 29.6223 | 27.9169 | 29.3223 | 27.3207 | 48.8533 | 0.014244 | 0.34637 | 0.004934 | 24.3166 | 0.055946 | 0.9094 | 0.050877 | 16.2549 | 19.376 | 3.3679 | 0.055811 | 10.2463 | 8.5409 | 9.9463 | 7.9447
2012-10-31 11:34 | 23.7736 | 29.6442 | 27.9151 | 29.3048 | 27.3071 | 48.8313 | 0.014266 | 0.34634 | 0.004941 | 24.2771 | 0.055833 | 0.90772 | 0.050681 | 16.2578 | 19.4063 | 3.3664 | 0.055622 | 10.2379 | 8.5088 | 9.8985 | 7.9008
2012-10-31 11:34 | 23.7684 | 29.5956 | 27.8784 | 29.2759 | 27.2427 | 48.8325 | 0.014253 | 0.34637 | 0.004937 | 24.3013 | 0.055802 | 0.90736 | 0.050632 | 16.2603 | 19.4131 | 3.3665 | 0.055569 | 10.1825 | 8.4653 | 9.8628 | 7.8296
2012-10-31 11:34 | 23.7774 | 29.6006 | 27.8795 | 29.2454 | 27.2043 | 48.8429 | 0.014256 | 0.3464 | 0.004938 | 24.2982 | 0.055846 | 0.90787 | 0.050701 | 16.2566 | 19.4181 | 3.3672 | 0.055639 | 10.1825 | 8.4614 | 9.8273 | 7.7862
2012-10-31 11:34 | 23.7781 | 29.5421 | 27.8328 | 29.2303 | 27.2129 | 48.8227 | 0.014247 | 0.34637 | 0.004935 | 24.3115 | 0.055827 | 0.90739 | 0.050657 | 16.2536 | 19.3867 | 3.3658 | 0.055592 | 10.1554 | 8.4461 | 9.8436 | 7.8262
2012-10-31 11:34 | 23.7751 | 29.547 | 27.7903 | 29.1878 | 27.202 | 48.8175 | 0.01426 | 0.34637 | 0.004939 | 24.2893 | 0.055855 | 0.90799 | 0.050716 | 16.2563 | 19.3997 | 3.3655 | 0.055655 | 10.1473 | 8.3906 | 9.7881 | 7.8023
2012-10-31 11:34 | 23.7766 | 29.517 | 27.776 | 29.213 | 27.2232 | 48.8221 | 0.014247 | 0.34631 | 0.004934 | 24.3074 | 0.055846 | 0.90778 | 0.050696 | 16.255 | 19.3852 | 3.3658 | 0.05563 | 10.1318 | 8.3908 | 9.8278 | 7.838
2012-10-31 11:34 | 23.7796 | 29.5002 | 27.8303 | 29.1173 | 27.1868 | 48.8117 | 0.014256 | 0.34635 | 0.004938 | 24.2951 | 0.055884 | 0.90808 | 0.050747 | 16.2494 | 19.4083 | 3.3651 | 0.055685 | 10.0919 | 8.422 | 9.709 | 7.7785
2012-10-31 11:34 | 23.7774 | 29.4743 | 27.761 | 29.123 | 27.1806 | 48.8105 | 0.014263 | 0.34634 | 0.00494 | 24.2822 | 0.055893 | 0.9084 | 0.050773 | 16.2525 | 19.386 | 3.365 | 0.055713 | 10.0883 | 8.375 | 9.737 | 7.7946
2012-10-31 11:34 | 23.7721 | 29.398 | 27.7715 | 29.1098 | 27.1595 | 48.8071 | 0.014269 | 0.34637 | 0.004942 | 24.274 | 0.055827 | 0.90749 | 0.050662 | 16.2554 | 19.4208 | 3.3648 | 0.055604 | 9.9772 | 8.3507 | 9.689 | 7.7387
2012-10-31 11:34 | 23.7819 | 29.4117 | 27.7458 | 29.0723 | 27.1535 | 48.7949 | 0.014234 | 0.34629 | 0.004929 | 24.3286 | 0.055827 | 0.90749 | 0.050662 | 16.2554 | 19.4386 | 3.3639 | 0.055591 | 9.9731 | 8.3072 | 9.6337 | 7.7149
2012-10-31 11:34 | 23.7676 | 29.3619 | 27.6999 | 29.0224 | 27.1471 | 48.7886 | 0.01426 | 0.34635 | 0.004939 | 24.2883 | 0.055773 | 0.90661 | 0.050564 | 16.2553 | 19.4484 | 3.3635 | 0.055503 | 9.9135 | 8.2515 | 9.574 | 7.6987
2012-10-31 11:34 | 23.7781 | 29.3606 | 27.7301 | 28.9935 | 27.0865 | 48.8047 | 0.01425 | 0.34629 | 0.004935 | 24.3013 | 0.055799 | 0.90688 | 0.050603 | 16.2527 | 19.4308 | 3.3646 | 0.055538 | 9.9298 | 8.2993 | 9.5627 | 7.6557
2012-10-31 11:34 | 23.7669 | 29.3336 | 27.711 | 28.998 | 27.0675 | 48.7903 | 0.01426 | 0.34632 | 0.004939 | 24.2863 | 0.055767 | 0.90667 | 0.050562 | 16.2581 | 19.4557 | 3.3636 | 0.055501 | 9.8779 | 8.2553 | 9.5423 | 7.6118
2012-10-31 11:34 | 23.7691 | 29.3397 | 27.6777 | 28.9568 | 27.0618 | 48.7886 | 0.014241 | 0.34631 | 0.004932 | 24.3177 | 0.055843 | 0.90787 | 0.050698 | 16.2575 | 19.47 | 3.3635 | 0.05563 | 9.8697 | 8.2077 | 9.4868 | 7.5918
2012-10-31 11:34 | 23.7654 | 29.2689 | 27.6582 | 28.9452 | 27.066 | 48.7741 | 0.014238 | 0.34632 | 0.004931 | 24.3239 | 0.055817 | 0.90748 | 0.050653 | 16.258 | 19.4261 | 3.3625 | 0.055584 | 9.8428 | 8.2321 | 9.5191 | 7.6399
2012-10-31 11:34 | 23.7594 | 29.2748 | 27.593 | 28.9234 | 27.0678 | 48.7828 | 0.014241 | 0.34625 | 0.004931 | 24.3136 | 0.055855 | 0.90802 | 0.050718 | 16.2568 | 19.4803 | 3.3631 | 0.055649 | 9.7945 | 8.1127 | 9.4431 | 7.5875
2012-10-31 11:34 | 23.7587 | 29.3017 | 27.6239 | 28.903 | 27.0237 | 48.7724 | 0.014256 | 0.34632 | 0.004937 | 24.2931 | 0.055846 | 0.90781 | 0.050697 | 16.2555 | 19.4235 | 3.3624 | 0.055634 | 9.8782 | 8.2004 | 9.4795 | 7.6002
2012-10-31 11:34 | 23.7684 | 29.2127 | 27.5585 | 28.8811 | 26.986 | 48.7718 | 0.014247 | 0.34628 | 0.004933 | 24.3054 | 0.055821 | 0.90726 | 0.050644 | 16.253 | 19.4612 | 3.3623 | 0.055577 | 9.7515 | 8.0973 | 9.4199 | 7.5248
2012-10-31 11:34 | 23.7594 | 29.1879 | 27.5851 | 28.8366 | 26.9494 | 48.7701 | 0.014247 | 0.34629 | 0.004934 | 24.3065 | 0.055877 | 0.90849 | 0.050763 | 16.2587 | 19.3961 | 3.3622 | 0.055697 | 9.7918 | 8.189 | 9.4405 | 7.5533
2012-10-31 11:34 | 23.7512 | 29.1126 | 27.5413 | 28.8323 | 26.957 | 48.7689 | 0.014244 | 0.34629 | 0.004933 | 24.3116 | 0.05589 | 0.90857 | 0.05078 | 16.2565 | 19.424 | 3.3621 | 0.055713 | 9.6886 | 8.1173 | 9.4083 | 7.533
2012-10-31 11:34 | 23.7542 | 29.1393 | 27.5246 | 28.7919 | 26.9324 | 48.7707 | 0.014263 | 0.34634 | 0.00494 | 24.2822 | 0.055846 | 0.90775 | 0.050694 | 16.2545 | 19.447 | 3.3623 | 0.055634 | 9.6923 | 8.0776 | 9.3449 | 7.4854
2012-10-31 11:35 | 23.7542 | 29.1196 | 27.5049 | 28.7485 | 26.8968 | 48.7504 | 0.01425 | 0.34631 | 0.004935 | 24.3023 | 0.055817 | 0.90733 | 0.050644 | 16.2554 | 19.4029 | 3.3609 | 0.055579 | 9.7167 | 8.102 | 9.3456 | 7.4939
2012-10-31 11:35 | 23.7504 | 29.0605 | 27.4774 | 28.7289 | 26.9286 | 48.7562 | 0.014244 | 0.34629 | 0.004933 | 24.3116 | 0.055871 | 0.9082 | 0.050742 | 16.2552 | 19.4633 | 3.3613 | 0.055675 | 9.5972 | 8.0141 | 9.2656 | 7.4653
2012-10-31 11:35 | 23.7564 | 29.0862 | 27.4952 | 28.7073 | 26.8753 | 48.7498 | 0.014253 | 0.34624 | 0.004935 | 24.2921 | 0.055817 | 0.9074 | 0.050649 | 16.2568 | 19.4452 | 3.3608 | 0.055584 | 9.641 | 8.05 | 9.2621 | 7.4301
2012-10-31 11:35 | 23.7572 | 29.0752 | 27.4526 | 28.7515 | 26.8524 | 48.7441 | 0.014234 | 0.34626 | 0.004929 | 24.3266 | 0.055821 | 0.90745 | 0.050655 | 16.2564 | 19.4059 | 3.3604 | 0.055584 | 9.6693 | 8.0467 | 9.3456 | 7.4465
2012-10-31 11:35 | 23.7497 | 28.9611 | 27.4056 | 28.6413 | 26.7778 | 48.7342 | 0.014244 | 0.34625 | 0.004932 | 24.3085 | 0.055836 | 0.90763 | 0.050679 | 16.2554 | 19.4305 | 3.3597 | 0.055611 | 9.5306 | 7.9751 | 9.2108 | 7.3473
2012-10-31 11:35 | 23.7445 | 28.9401 | 27.3372 | 28.5611 | 26.7529 | 48.7308 | 0.01425 | 0.34619 | 0.004933 | 24.2942 | 0.055871 | 0.90838 | 0.050752 | 16.2586 | 19.4333 | 3.3595 | 0.055685 | 9.5068 | 7.9039 | 9.1278 | 7.3196
2012-10-31 11:35 | 23.7385 | 28.9144 | 27.3154 | 28.5315 | 26.6876 | 48.7244 | 0.014247 | 0.34625 | 0.004933 | 24.3034 | 0.055802 | 0.90726 | 0.050627 | 16.2585 | 19.3872 | 3.3591 | 0.05556 | 9.5272 | 7.9282 | 9.1443 | 7.3004
2012-10-31 11:35 | 23.7392 | 28.8796 | 27.2767 | 28.5203 | 26.6568 | 48.7244 | 0.014231 | 0.34612 | 0.004926 | 24.3216 | 0.055795 | 0.907 | 0.050606 | 16.2559 | 19.42 | 3.3591 | 0.055532 | 9.4596 | 7.8567 | 9.1003 | 7.2368
2012-10-31 11:35 | 23.734 | 28.8309 | 27.2596 | 28.4756 | 26.62 | 48.7094 | 0.01425 | 0.34621 | 0.004933 | 24.2952 | 0.055808 | 0.90732 | 0.050635 | 16.2578 | 19.4228 | 3.358 | 0.055568 | 9.4081 | 7.8368 | 9.0528 | 7.1972
2012-10-31 11:35 | 23.7288 | 28.7941 | 27.2268 | 28.4231 | 26.6029 | 48.7192 | 0.014234 | 0.34624 | 0.004928 | 24.3246 | 0.05578 | 0.90674 | 0.050578 | 16.2556 | 19.3735 | 3.3587 | 0.055506 | 9.4206 | 7.8533 | 9.0496 | 7.2294
2012-10-31 11:35 | 23.734 | 28.7954 | 27.2083 | 28.4362 | 26.6081 | 48.7001 | 0.014247 | 0.34621 | 0.004932 | 24.3003 | 0.055802 | 0.90709 | 0.050617 | 16.2554 | 19.3747 | 3.3574 | 0.055549 | 9.4207 | 7.8336 | 9.0615 | 7.2334
2012-10-31 11:35 | 23.731 | 28.7963 | 27.2171 | 28.4016 | 26.6407 | 48.6944 | 0.014228 | 0.34626 | 0.004927 | 24.3369 | 0.055767 | 0.90675 | 0.050567 | 16.2597 | 19.3717 | 3.357 | 0.055494 | 9.4246 | 7.8454 | 9.0299 | 7.269
2012-10-31 11:35 | 23.7205 | 28.7266 | 27.1948 | 28.3911 | 26.6144 | 48.6996 | 0.014241 | 0.34624 | 0.004931 | 24.3126 | 0.055877 | 0.90831 | 0.050754 | 16.2556 | 19.3853 | 3.3574 | 0.055685 | 9.3413 | 7.8095 | 9.0058 | 7.2291
2012-10-31 11:35 | 23.7131 | 28.7153 | 27.1597 | 28.36 | 26.5912 | 48.6892 | 0.014247 | 0.34631 | 0.004934 | 24.3074 | 0.055855 | 0.90802 | 0.050718 | 16.2568 | 19.3698 | 3.3566 | 0.055652 | 9.3455 | 7.7899 | 8.9902 | 7.2214
2012-10-31 11:35 | 23.7183 | 28.681 | 27.0741 | 28.3139 | 26.4661 | 48.6869 | 0.014244 | 0.34625 | 0.004932 | 24.3085 | 0.055799 | 0.90711 | 0.050616 | 16.2568 | 19.351 | 3.3565 | 0.055548 | 9.33 | 7.7231 | 8.9629 | 7.1151
2012-10-31 11:35 | 23.7108 | 28.5827 | 27.035 | 28.2432 | 26.4309 | 48.666 | 0.014247 | 0.34618 | 0.004932 | 24.2983 | 0.055795 | 0.90719 | 0.050616 | 16.2593 | 19.4197 | 3.355 | 0.055548 | 9.163 | 7.6153 | 8.8235 | 7.0112
2012-10-31 11:35 | 23.7138 | 28.6015 | 26.9986 | 28.1909 | 26.3945 | 48.6614 | 0.014256 | 0.34626 | 0.004936 | 24.2891 | 0.055833 | 0.9075 | 0.050669 | 16.2539 | 19.4026 | 3.3547 | 0.055605 | 9.1989 | 7.596 | 8.7883 | 6.9919
2012-10-31 11:35 | 23.7063 | 28.5466 | 27.0029 | 28.1834 | 26.387 | 48.6689 | 0.014253 | 0.34625 | 0.004935 | 24.2931 | 0.055843 | 0.90779 | 0.050694 | 16.2562 | 19.3951 | 3.3552 | 0.055629 | 9.1515 | 7.6078 | 8.7883 | 6.9919
2012-10-31 11:36 | 23.7138 | 28.5423 | 26.9709 | 28.2107 | 26.4023 | 48.6539 | 0.01426 | 0.34624 | 0.004937 | 24.2802 | 0.055754 | 0.90631 | 0.05053 | 16.2554 | 19.3826 | 3.3542 | 0.055467 | 9.1597 | 7.5883 | 8.8281 | 7.0197
2012-10-31 11:36 | 23.7086 | 28.5134 | 26.9381 | 28.1462 | 26.3419 | 48.6614 | 0.01425 | 0.34624 | 0.004934 | 24.2973 | 0.055843 | 0.90771 | 0.050689 | 16.2546 | 19.4255 | 3.3547 | 0.055623 | 9.0879 | 7.5126 | 8.7207 | 6.9164
2012-10-31 11:36 | 23.6974 | 28.4864 | 26.9387 | 28.1192 | 26.3623 | 48.6522 | 0.014241 | 0.34629 | 0.004932 | 24.3167 | 0.055805 | 0.9071 | 0.050621 | 16.2548 | 19.3902 | 3.3541 | 0.055553 | 9.0962 | 7.5485 | 8.729 | 6.9721
2012-10-31 11:36 | 23.6996 | 28.4768 | 26.9093 | 28.0899 | 26.3605 | 48.6412 | 0.014247 | 0.34624 | 0.004933 | 24.3024 | 0.055811 | 0.90723 | 0.050633 | 16.2554 | 19.3924 | 3.3533 | 0.055566 | 9.0844 | 7.5169 | 8.6975 | 6.9681
2012-10-31 11:36 | 23.7033 | 28.4449 | 26.8696 | 28.0817 | 26.3366 | 48.6481 | 0.014263 | 0.34626 | 0.004939 | 24.2772 | 0.055861 | 0.90826 | 0.050736 | 16.2592 | 19.4202 | 3.3538 | 0.055675 | 9.0247 | 7.4494 | 8.6615 | 6.9164
2012-10-31 11:36 | 23.6996 | 28.4018 | 26.862 | 28.0662 | 26.2934 | 48.6476 | 0.014241 | 0.34629 | 0.004932 | 24.3167 | 0.055877 | 0.9083 | 0.050753 | 16.2553 | 19.3924 | 3.3538 | 0.055685 | 9.0094 | 7.4696 | 8.6738 | 6.901
2012-10-31 11:36 | 23.6981 | 28.3687 | 26.8565 | 28.0291 | 26.284 | 48.6418 | 0.014253 | 0.34629 | 0.004936 | 24.2962 | 0.055739 | 0.90617 | 0.050509 | 16.2575 | 19.3709 | 3.3534 | 0.055445 | 8.9978 | 7.4856 | 8.6582 | 6.9131
2012-10-31 11:36 | 23.7033 | 28.3581 | 26.8459 | 27.9949 | 26.3168 | 48.6441 | 0.014247 | 0.34626 | 0.004933 | 24.3044 | 0.055846 | 0.90789 | 0.050702 | 16.2571 | 19.4042 | 3.3535 | 0.055635 | 8.9539 | 7.4417 | 8.5907 | 6.9126
2012-10-31 11:36 | 23.7071 | 28.3856 | 26.8181 | 27.975 | 26.2496 | 48.6325 | 0.014241 | 0.34626 | 0.004931 | 24.3147 | 0.05583 | 0.90778 | 0.050681 | 16.2597 | 19.432 | 3.3527 | 0.055612 | 8.9536 | 7.3861 | 8.543 | 6.8176
2012-10-31 11:36 | 23.7033 | 28.3344 | 26.8341 | 27.983 | 26.2616 | 48.6314 | 0.014247 | 0.34628 | 0.004933 | 24.3054 | 0.055817 | 0.90743 | 0.05065 | 16.2573 | 19.4001 | 3.3526 | 0.055583 | 8.9343 | 7.434 | 8.5829 | 6.8615
2012-10-31 11:36 | 23.7011 | 28.3006 | 26.7884 | 27.9058 | 26.2317 | 48.6262 | 0.014253 | 0.34625 | 0.004935 | 24.2931 | 0.055836 | 0.90784 | 0.05069 | 16.259 | 19.422 | 3.3523 | 0.055625 | 8.8786 | 7.3664 | 8.4838 | 6.8097
2012-10-31 11:36 | 23.7041 | 28.2404 | 26.7835 | 27.893 | 26.1913 | 48.6273 | 0.014247 | 0.34628 | 0.004933 | 24.3054 | 0.055849 | 0.90799 | 0.050711 | 16.258 | 19.417 | 3.3524 | 0.055644 | 8.8234 | 7.3665 | 8.476 | 6.7743
2012-10-31 11:36 | 23.7033 | 28.2633 | 26.7827 | 27.8843 | 26.2023 | 48.6123 | 0.014253 | 0.34624 | 0.004935 | 24.2921 | 0.055814 | 0.90727 | 0.050639 | 16.2553 | 19.4122 | 3.3513 | 0.055574 | 8.8511 | 7.3705 | 8.4721 | 6.7901
2012-10-31 11:36 | 23.7033 | 28.212 | 26.7354 | 27.8488 | 26.1707 | 48.6221 | 0.014256 | 0.34621 | 0.004936 | 24.285 | 0.05583 | 0.90734 | 0.050657 | 16.2519 | 19.4001 | 3.352 | 0.055593 | 8.8119 | 7.3353 | 8.4487 | 6.7706
2012-10-31 11:36 | 23.7101 | 28.2504 | 26.7501 | 27.8556 | 26.142 | 48.6083 | 0.014256 | 0.34624 | 0.004936 | 24.287 | 0.055739 | 0.90609 | 0.050504 | 16.2559 | 19.4029 | 3.3511 | 0.05544 | 8.8475 | 7.3472 | 8.4527 | 6.7391
2012-10-31 11:36 | 23.7123 | 28.1341 | 26.7641 | 27.838 | 26.1403 | 48.6065 | 0.014247 | 0.34618 | 0.004932 | 24.2983 | 0.055783 | 0.90707 | 0.050599 | 16.2607 | 19.373 | 3.3509 | 0.055531 | 8.7611 | 7.3911 | 8.465 | 6.7673
2012-10-31 11:36 | 23.7071 | 28.1053 | 26.6799 | 27.8249 | 26.1785 | 48.614 | 0.01425 | 0.34624 | 0.004934 | 24.2973 | 0.055783 | 0.90674 | 0.050581 | 16.2547 | 19.3799 | 3.3514 | 0.055515 | 8.7254 | 7.3 | 8.445 | 6.7986
2012-10-31 11:36 | 23.7041 | 28.1023 | 26.6967 | 27.7825 | 26.1163 | 48.6042 | 0.01425 | 0.34625 | 0.004934 | 24.2982 | 0.05578 | 0.9067 | 0.050575 | 16.2548 | 19.3929 | 3.3508 | 0.055509 | 8.7094 | 7.3038 | 8.3896 | 6.7234
2012-10-31 11:36 | 23.7146 | 28.0891 | 26.7111 | 27.7772 | 26.1426 | 48.6083 | 0.014244 | 0.34625 | 0.004932 | 24.3085 | 0.055799 | 0.90707 | 0.050614 | 16.256 | 19.4074 | 3.3511 | 0.055546 | 8.6817 | 7.3037 | 8.3698 | 6.7352
2012-10-31 11:36 | 23.7198 | 28.0785 | 26.6808 | 27.7429 | 26.132 | 48.5909 | 0.014253 | 0.34625 | 0.004935 | 24.2931 | 0.055817 | 0.90742 | 0.050649 | 16.257 | 19.4006 | 3.3499 | 0.055584 | 8.6779 | 7.2802 | 8.3423 | 6.7314
2012-10-31 11:36 | 23.7116 | 28.0742 | 26.6726 | 27.6992 | 26.0724 | 48.5926 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.055789 | 0.90707 | 0.050605 | 16.2589 | 19.3603 | 3.35 | 0.05554 | 8.7139 | 7.3123 | 8.3389 | 6.7121
2012-10-31 11:36 | 23.7071 | 28.0145 | 26.6326 | 27.7104 | 26.0719 | 48.5926 | 0.014263 | 0.34628 | 0.004939 | 24.2781 | 0.05577 | 0.90658 | 0.05056 | 16.2557 | 19.3558 | 3.35 | 0.055499 | 8.6587 | 7.2768 | 8.3546 | 6.7161
2012-10-31 11:36 | 23.7153 | 27.999 | 26.6092 | 27.6752 | 26.0485 | 48.5886 | 0.01426 | 0.34625 | 0.004938 | 24.2812 | 0.055764 | 0.90655 | 0.050553 | 16.2569 | 19.356 | 3.3497 | 0.055491 | 8.643 | 7.2532 | 8.3192 | 6.6925
2012-10-31 11:36 | 23.7243 | 27.9724 | 26.6182 | 27.6763 | 26.0417 | 48.5811 | 0.01426 | 0.34631 | 0.004938 | 24.2853 | 0.055714 | 0.90576 | 0.050463 | 16.2572 | 19.3931 | 3.3492 | 0.055401 | 8.5793 | 7.2251 | 8.2832 | 6.6486
2012-10-31 11:36 | 23.7258 | 27.9739 | 26.5486 | 27.6462 | 26.0471 | 48.5822 | 0.014253 | 0.34634 | 0.004936 | 24.2992 | 0.055777 | 0.90682 | 0.05058 | 16.258 | 19.3705 | 3.3493 | 0.055516 | 8.6034 | 7.1781 | 8.2757 | 6.6766
2012-10-31 11:37 | 23.722 | 27.9267 | 26.5566 | 27.599 | 26.0276 | 48.5822 | 0.014253 | 0.34631 | 0.004936 | 24.2972 | 0.055745 | 0.90628 | 0.05052 | 16.2575 | 19.4349 | 3.3493 | 0.055456 | 8.4918 | 7.1217 | 8.1641 | 6.5927
2012-10-31 11:37 | 23.7273 | 27.9399 | 26.5501 | 27.5885 | 26.021 | 48.5724 | 0.014253 | 0.34628 | 0.004936 | 24.2952 | 0.05577 | 0.9067 | 0.050566 | 16.2578 | 19.4241 | 3.3486 | 0.055502 | 8.5158 | 7.126 | 8.1644 | 6.5969
2012-10-31 11:37 | 23.7213 | 27.8589 | 26.5599 | 27.4957 | 25.9795 | 48.5736 | 0.014241 | 0.34625 | 0.004931 | 24.3136 | 0.055764 | 0.90648 | 0.050549 | 16.2556 | 19.4542 | 3.3487 | 0.05548 | 8.4047 | 7.1057 | 8.0415 | 6.5253
2012-10-31 11:37 | 23.7303 | 27.8837 | 26.5531 | 27.5678 | 25.9964 | 48.5684 | 0.014231 | 0.34628 | 0.004928 | 24.3327 | 0.055802 | 0.90697 | 0.050611 | 16.2533 | 19.4673 | 3.3483 | 0.055539 | 8.4164 | 7.0858 | 8.1005 | 6.5291
2012-10-31 11:37 | 23.743 | 27.8411 | 26.5263 | 27.5608 | 25.9696 | 48.5684 | 0.014244 | 0.34619 | 0.004931 | 24.3045 | 0.055783 | 0.90687 | 0.050588 | 16.2571 | 19.484 | 3.3483 | 0.055519 | 8.3571 | 7.0423 | 8.0768 | 6.4856
2012-10-31 11:37 | 23.74 | 27.85 | 26.5075 | 27.5538 | 25.9705 | 48.5632 | 0.014241 | 0.34626 | 0.004931 | 24.3147 | 0.055821 | 0.90778 | 0.050673 | 16.2623 | 19.4569 | 3.3479 | 0.055604 | 8.3931 | 7.0506 | 8.0969 | 6.5136
2012-10-31 11:37 | 23.7295 | 27.7921 | 26.5168 | 27.5039 | 25.96 | 48.5447 | 0.014256 | 0.34628 | 0.004937 | 24.2901 | 0.055802 | 0.90723 | 0.050625 | 16.258 | 19.4504 | 3.3467 | 0.055562 | 8.3417 | 7.0664 | 8.0535 | 6.5096
2012-10-31 11:37 | 23.7362 | 27.8462 | 26.4998 | 27.4671 | 25.9746 | 48.5441 | 0.014263 | 0.34625 | 0.004939 | 24.2761 | 0.055817 | 0.90727 | 0.050641 | 16.2544 | 19.4892 | 3.3466 | 0.05558 | 8.357 | 7.0106 | 7.9779 | 6.4854
2012-10-31 11:37 | 23.7303 | 27.8087 | 26.4623 | 27.5086 | 25.9253 | 48.5528 | 0.014256 | 0.34621 | 0.004936 | 24.285 | 0.055739 | 0.90623 | 0.050512 | 16.2585 | 19.4432 | 3.3472 | 0.055448 | 8.3655 | 7.0191 | 8.0654 | 6.4821
2012-10-31 11:37 | 23.7288 | 27.7953 | 26.4884 | 27.436 | 25.912 | 48.5539 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.055821 | 0.90748 | 0.050656 | 16.2569 | 19.4337 | 3.3473 | 0.055591 | 8.3616 | 7.0547 | 8.0023 | 6.4783
2012-10-31 11:37 | 23.7273 | 27.7543 | 26.483 | 27.474 | 25.9105 | 48.5586 | 0.014247 | 0.34618 | 0.004932 | 24.2983 | 0.055751 | 0.90648 | 0.050537 | 16.2594 | 19.3921 | 3.3476 | 0.055469 | 8.3622 | 7.0909 | 8.0819 | 6.5184
2012-10-31 11:37 | 23.7295 | 27.7368 | 26.4417 | 27.4446 | 25.8692 | 48.5493 | 0.014247 | 0.34628 | 0.004933 | 24.3054 | 0.05578 | 0.9068 | 0.050581 | 16.2567 | 19.3943 | 3.347 | 0.055514 | 8.3425 | 7.0474 | 8.0503 | 6.4749
2012-10-31 11:37 | 23.737 | 27.693 | 26.4177 | 27.3969 | 25.8293 | 48.5389 | 0.014244 | 0.34626 | 0.004932 | 24.3095 | 0.055814 | 0.90726 | 0.050638 | 16.255 | 19.4098 | 3.3463 | 0.05557 | 8.2832 | 7.0079 | 7.9871 | 6.4195
2012-10-31 11:37 | 23.7325 | 27.7319 | 26.3776 | 27.3568 | 25.813 | 48.5291 | 0.01426 | 0.34619 | 0.004937 | 24.2772 | 0.055767 | 0.90662 | 0.05056 | 16.2573 | 19.3973 | 3.3456 | 0.055497 | 8.3346 | 6.9803 | 7.9595 | 6.4157
2012-10-31 11:37 | 23.7318 | 27.7075 | 26.3493 | 27.3798 | 25.8281 | 48.5285 | 0.014256 | 0.34624 | 0.004936 | 24.287 | 0.055795 | 0.9071 | 0.050612 | 16.2577 | 19.4126 | 3.3456 | 0.055548 | 8.2949 | 6.9367 | 7.9672 | 6.4155
2012-10-31 11:37 | 23.7303 | 27.6073 | 26.3754 | 27.3704 | 25.7713 | 48.5308 | 0.014247 | 0.34622 | 0.004933 | 24.3013 | 0.055783 | 0.9067 | 0.050578 | 16.254 | 19.4111 | 3.3457 | 0.055511 | 8.1962 | 6.9643 | 7.9593 | 6.3602
2012-10-31 11:37 | 23.7303 | 27.6389 | 26.3201 | 27.3388 | 25.7555 | 48.5383 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.05577 | 0.90664 | 0.050563 | 16.2567 | 19.383 | 3.3462 | 0.055498 | 8.2559 | 6.9371 | 7.9558 | 6.3725
2012-10-31 11:37 | 23.7243 | 27.6289 | 26.3181 | 27.2618 | 25.7298 | 48.5297 | 0.014256 | 0.34624 | 0.004936 | 24.287 | 0.055729 | 0.90613 | 0.050498 | 16.2596 | 19.373 | 3.3456 | 0.055434 | 8.2559 | 6.9451 | 7.8888 | 6.3568
2012-10-31 11:37 | 23.7347 | 27.6078 | 26.3008 | 27.2761 | 25.7125 | 48.5204 | 0.014238 | 0.34622 | 0.004929 | 24.3167 | 0.055761 | 0.90641 | 0.050542 | 16.2552 | 19.3914 | 3.345 | 0.055471 | 8.2164 | 6.9094 | 7.8847 | 6.3211
2012-10-31 11:37 | 23.7332 | 27.5707 | 26.2993 | 27.3022 | 25.6676 | 48.5204 | 0.014238 | 0.34625 | 0.00493 | 24.3187 | 0.055792 | 0.90685 | 0.050595 | 16.2542 | 19.3538 | 3.345 | 0.055525 | 8.2169 | 6.9455 | 7.9484 | 6.3138
2012-10-31 11:37 | 23.7362 | 27.5816 | 26.2471 | 27.246 | 25.6943 | 48.5129 | 0.014244 | 0.34616 | 0.004931 | 24.3024 | 0.055742 | 0.90638 | 0.050523 | 16.2602 | 19.413 | 3.3445 | 0.055454 | 8.1686 | 6.8341 | 7.833 | 6.2813
2012-10-31 11:37 | 23.7467 | 27.5171 | 26.2694 | 27.2447 | 25.689 | 48.5175 | 0.014244 | 0.34634 | 0.004933 | 24.3146 | 0.055817 | 0.9074 | 0.050649 | 16.2568 | 19.3834 | 3.3448 | 0.055582 | 8.1337 | 6.886 | 7.8613 | 6.3056
2012-10-31 11:37 | 23.7377 | 27.5121 | 26.2051 | 27.2041 | 25.6682 | 48.5112 | 0.014241 | 0.34625 | 0.004931 | 24.3136 | 0.055751 | 0.90648 | 0.050537 | 16.2594 | 19.4506 | 3.3444 | 0.055468 | 8.0615 | 6.7545 | 7.7535 | 6.2176
2012-10-31 11:37 | 23.7415 | 27.5395 | 26.2129 | 27.2237 | 25.668 | 48.5123 | 0.014247 | 0.34625 | 0.004933 | 24.3034 | 0.055767 | 0.90659 | 0.050558 | 16.2568 | 19.3702 | 3.3444 | 0.055491 | 8.1693 | 6.8427 | 7.8535 | 6.2978
2012-10-31 11:37 | 23.7407 | 27.5308 | 26.1923 | 27.1913 | 25.6159 | 48.5031 | 0.014247 | 0.34618 | 0.004932 | 24.2983 | 0.055754 | 0.90656 | 0.050545 | 16.2601 | 19.4135 | 3.3438 | 0.055477 | 8.1173 | 6.7788 | 7.7778 | 6.2024
2012-10-31 11:38 | 23.7415 | 27.4843 | 26.1418 | 27.1802 | 25.6206 | 48.525 | 0.014253 | 0.34625 | 0.004935 | 24.2931 | 0.055732 | 0.90615 | 0.050501 | 16.259 | 19.3822 | 3.3453 | 0.055436 | 8.1021 | 6.7596 | 7.798 | 6.2384
2012-10-31 11:38 | 23.7482 | 27.4357 | 26.1525 | 27.1277 | 25.576 | 48.51 | 0.01425 | 0.34624 | 0.004934 | 24.2973 | 0.055805 | 0.9072 | 0.050626 | 16.2566 | 19.4531 | 3.3443 | 0.05556 | 7.9826 | 6.6994 | 7.6746 | 6.1229
2012-10-31 11:38 | 23.7392 | 27.4464 | 26.1316 | 27.0595 | 25.5867 | 48.51 | 0.014247 | 0.34616 | 0.004932 | 24.2973 | 0.055761 | 0.90654 | 0.050549 | 16.2575 | 19.3959 | 3.3443 | 0.055481 | 8.0505 | 6.7357 | 7.6636 | 6.1908
2012-10-31 11:38 | 23.7475 | 27.3955 | 26.0965 | 27.127 | 25.5714 | 48.5112 | 0.014247 | 0.34618 | 0.004932 | 24.2983 | 0.055739 | 0.90613 | 0.050507 | 16.2567 | 19.4042 | 3.3444 | 0.055439 | 7.9913 | 6.6923 | 7.7228 | 6.1672
2012-10-31 11:38 | 23.7385 | 27.3786 | 26.1072 | 27.0627 | 25.586 | 48.5204 | 0.014238 | 0.34624 | 0.00493 | 24.3177 | 0.055754 | 0.90625 | 0.050527 | 16.2544 | 19.4033 | 3.345 | 0.055457 | 7.9753 | 6.7039 | 7.6594 | 6.1827
2012-10-31 11:38 | 23.7467 | 27.375 | 26.1273 | 27.0512 | 25.5311 | 48.5071 | 0.014256 | 0.34618 | 0.004935 | 24.283 | 0.055748 | 0.90613 | 0.050515 | 16.2541 | 19.4235 | 3.3441 | 0.05545 | 7.9515 | 6.7038 | 7.6277 | 6.1076
2012-10-31 11:38 | 23.7452 | 27.3379 | 26.0942 | 27.0497 | 25.5849 | 48.4984 | 0.014244 | 0.34622 | 0.004932 | 24.3064 | 0.055726 | 0.90586 | 0.05048 | 16.2556 | 19.43 | 3.3435 | 0.055412 | 7.9079 | 6.6642 | 7.6197 | 6.1549
2012-10-31 11:38 | 23.7437 | 27.3285 | 26.0493 | 27.0482 | 25.5478 | 48.4967 | 0.014263 | 0.34622 | 0.004938 | 24.2741 | 0.05577 | 0.90664 | 0.050563 | 16.2567 | 19.3964 | 3.3434 | 0.055501 | 7.9321 | 6.6529 | 7.6518 | 6.1514
2012-10-31 11:38 | 23.7385 | 27.3273 | 26.0204 | 26.9917 | 25.4834 | 48.5025 | 0.014244 | 0.34626 | 0.004932 | 24.3095 | 0.055736 | 0.90603 | 0.050498 | 16.2557 | 19.4434 | 3.3438 | 0.05543 | 7.8839 | 6.577 | 7.5483 | 6.04
2012-10-31 11:38 | 23.7407 | 27.2821 | 26.0423 | 26.9899 | 25.5211 | 48.5019 | 0.014247 | 0.34624 | 0.004933 | 24.3024 | 0.055758 | 0.90642 | 0.05054 | 16.2563 | 19.4135 | 3.3437 | 0.055473 | 7.8686 | 6.6288 | 7.5764 | 6.1076
2012-10-31 11:38 | 23.74 | 27.2617 | 26.0495 | 26.9813 | 25.4494 | 48.4961 | 0.014253 | 0.34616 | 0.004934 | 24.2871 | 0.055799 | 0.90706 | 0.050613 | 16.2558 | 19.4088 | 3.3433 | 0.055547 | 7.8529 | 6.6407 | 7.5725 | 6.0406
2012-10-31 11:38 | 23.734 | 27.232 | 26.008 | 26.9437 | 25.4315 | 48.495 | 0.014263 | 0.34616 | 0.004937 | 24.2701 | 0.055707 | 0.90573 | 0.050455 | 16.2588 | 19.4469 | 3.3432 | 0.055392 | 7.7851 | 6.5611 | 7.4968 | 5.9846
2012-10-31 11:38 | 23.7415 | 27.2316 | 26.0352 | 26.9552 | 25.4114 | 48.4979 | 0.014256 | 0.34624 | 0.004936 | 24.287 | 0.055754 | 0.90632 | 0.050531 | 16.2557 | 19.4424 | 3.3434 | 0.055467 | 7.7892 | 6.5928 | 7.5128 | 5.969
2012-10-31 11:38 | 23.7467 | 27.2407 | 25.9772 | 26.9406 | 25.4679 | 48.4892 | 0.014238 | 0.34625 | 0.00493 | 24.3187 | 0.055739 | 0.90632 | 0.050517 | 16.2601 | 19.4837 | 3.3428 | 0.055447 | 7.757 | 6.4935 | 7.4569 | 5.9842
2012-10-31 11:38 | 23.7422 | 27.2046 | 25.9609 | 26.8769 | 25.3963 | 48.4863 | 0.014247 | 0.34621 | 0.004932 | 24.3003 | 0.055758 | 0.90638 | 0.050538 | 16.2556 | 19.4671 | 3.3426 | 0.05547 | 7.7375 | 6.4938 | 7.4098 | 5.9292
2012-10-31 11:38 | 23.7355 | 27.1703 | 25.9108 | 26.7913 | 25.3304 | 48.4759 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.05578 | 0.90672 | 0.050577 | 16.2554 | 19.4323 | 3.3419 | 0.055512 | 7.738 | 6.4785 | 7.359 | 5.8981
2012-10-31 11:38 | 23.7407 | 27.1558 | 25.912 | 26.8517 | 25.3987 | 48.4759 | 0.01426 | 0.34625 | 0.004938 | 24.2812 | 0.055742 | 0.90615 | 0.05051 | 16.2561 | 19.4696 | 3.3419 | 0.055448 | 7.6862 | 6.4424 | 7.3821 | 5.9291
2012-10-31 11:38 | 23.7452 | 27.1247 | 25.8652 | 26.8246 | 25.3559 | 48.473 | 0.014266 | 0.34615 | 0.004938 | 24.2639 | 0.055767 | 0.90658 | 0.050557 | 16.2566 | 19.442 | 3.3417 | 0.055495 | 7.6827 | 6.4232 | 7.3826 | 5.9139
2012-10-31 11:38 | 23.749 | 27.1325 | 25.8887 | 26.7613 | 25.3676 | 48.4655 | 0.014266 | 0.34618 | 0.004939 | 24.2659 | 0.055742 | 0.90623 | 0.050515 | 16.2576 | 19.4418 | 3.3412 | 0.055454 | 7.6907 | 6.4469 | 7.3195 | 5.9258
2012-10-31 11:38 | 23.74 | 27.0721 | 25.8639 | 26.7721 | 25.3349 | 48.4765 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.055739 | 0.90612 | 0.050506 | 16.2564 | 19.4449 | 3.342 | 0.055441 | 7.6272 | 6.419 | 7.3272 | 5.89
2012-10-31 11:38 | 23.7362 | 27.0289 | 25.8404 | 26.7604 | 25.3113 | 48.4626 | 0.01425 | 0.34615 | 0.004933 | 24.2912 | 0.055833 | 0.90755 | 0.050671 | 16.2547 | 19.421 | 3.341 | 0.055604 | 7.6079 | 6.4194 | 7.3394 | 5.8903
2012-10-31 11:38 | 23.7407 | 27.0097 | 25.8488 | 26.7214 | 25.3316 | 48.4713 | 0.014247 | 0.34614 | 0.004931 | 24.2953 | 0.055729 | 0.90602 | 0.050491 | 16.2575 | 19.4736 | 3.3416 | 0.055422 | 7.5361 | 6.3752 | 7.2478 | 5.858
2012-10-31 11:38 | 23.7422 | 27.027 | 25.8464 | 26.7308 | 25.2423 | 48.4626 | 0.014256 | 0.34622 | 0.004936 | 24.286 | 0.055742 | 0.90606 | 0.050506 | 16.2545 | 19.4832 | 3.341 | 0.055442 | 7.5438 | 6.3632 | 7.2476 | 5.7591
2012-10-31 11:38 | 23.731 | 27.0237 | 25.8391 | 26.7157 | 25.2745 | 48.4557 | 0.014244 | 0.34619 | 0.004931 | 24.3045 | 0.055783 | 0.90688 | 0.050589 | 16.2573 | 19.4319 | 3.3405 | 0.05552 | 7.5918 | 6.4072 | 7.2838 | 5.8426
2012-10-31 11:39 | 23.725 | 27.0019 | 25.8094 | 26.686 | 25.2567 | 48.4464 | 0.014253 | 0.34624 | 0.004935 | 24.2921 | 0.055745 | 0.90635 | 0.050524 | 16.2588 | 19.4539 | 3.3399 | 0.055459 | 7.548 | 6.3555 | 7.2321 | 5.8028
2012-10-31 11:39 | 23.7235 | 26.9885 | 25.7448 | 26.7082 | 25.2433 | 48.4447 | 0.014247 | 0.34628 | 0.004933 | 24.3054 | 0.055786 | 0.90685 | 0.05059 | 16.2559 | 19.4324 | 3.3398 | 0.055523 | 7.5561 | 6.3124 | 7.2758 | 5.8109
2012-10-31 11:39 | 23.7325 | 26.962 | 25.7814 | 26.6895 | 25.1931 | 48.4534 | 0.014256 | 0.34616 | 0.004935 | 24.282 | 0.055717 | 0.90593 | 0.050476 | 16.2595 | 19.4133 | 3.3404 | 0.055411 | 7.5487 | 6.3681 | 7.2762 | 5.7798
2012-10-31 11:39 | 23.7265 | 26.9718 | 25.7399 | 26.6243 | 25.1911 | 48.4476 | 0.014247 | 0.34619 | 0.004932 | 24.2994 | 0.055783 | 0.90678 | 0.050583 | 16.2555 | 19.4314 | 3.34 | 0.055515 | 7.5404 | 6.3085 | 7.1929 | 5.7597
2012-10-31 11:39 | 23.731 | 26.917 | 25.7325 | 26.613 | 25.2035 | 48.4378 | 0.014244 | 0.34619 | 0.004931 | 24.3045 | 0.055745 | 0.90642 | 0.050528 | 16.2601 | 19.4238 | 3.3393 | 0.055459 | 7.4932 | 6.3087 | 7.1892 | 5.7797
2012-10-31 11:39 | 23.7265 | 26.9283 | 25.7201 | 26.6401 | 25.1555 | 48.4343 | 0.01426 | 0.34619 | 0.004937 | 24.2772 | 0.055754 | 0.90635 | 0.050533 | 16.2562 | 19.4474 | 3.3391 | 0.05547 | 7.4809 | 6.2727 | 7.1927 | 5.7081
2012-10-31 11:39 | 23.7228 | 26.8654 | 25.7125 | 26.5969 | 25.14 | 48.4355 | 0.014253 | 0.34618 | 0.004934 | 24.2881 | 0.055742 | 0.90628 | 0.050518 | 16.2584 | 19.4437 | 3.3391 | 0.055452 | 7.4217 | 6.2688 | 7.1532 | 5.6963
2012-10-31 11:39 | 23.7131 | 26.832 | 25.7146 | 26.5635 | 25.0711 | 48.4291 | 0.014253 | 0.34615 | 0.004934 | 24.286 | 0.055745 | 0.90622 | 0.050517 | 16.2565 | 19.434 | 3.3387 | 0.055451 | 7.398 | 6.2806 | 7.1295 | 5.6371
2012-10-31 11:39 | 23.7175 | 26.8838 | 25.6874 | 26.5719 | 25.0992 | 48.4366 | 0.014247 | 0.34616 | 0.004932 | 24.2973 | 0.055789 | 0.90695 | 0.050598 | 16.2569 | 19.4023 | 3.3392 | 0.05553 | 7.4815 | 6.2851 | 7.1696 | 5.6969
2012-10-31 11:39 | 23.719 | 26.8221 | 25.6653 | 26.526 | 25.148 | 48.4274 | 0.014253 | 0.34621 | 0.004934 | 24.2901 | 0.05572 | 0.90586 | 0.050474 | 16.2573 | 19.4359 | 3.3386 | 0.055408 | 7.3862 | 6.2294 | 7.0901 | 5.7121
2012-10-31 11:39 | 23.7228 | 26.818 | 25.6809 | 26.4982 | 25.1084 | 48.4256 | 0.014234 | 0.34616 | 0.004927 | 24.3195 | 0.055739 | 0.90642 | 0.050523 | 16.2619 | 19.4959 | 3.3385 | 0.05545 | 7.3221 | 6.185 | 7.0023 | 5.6125
2012-10-31 11:39 | 23.7161 | 26.8113 | 25.6466 | 26.4915 | 25.1254 | 48.4089 | 0.01425 | 0.34615 | 0.004933 | 24.2912 | 0.055742 | 0.90623 | 0.050515 | 16.2576 | 19.433 | 3.3373 | 0.055448 | 7.3783 | 6.2136 | 7.0585 | 5.6924
2012-10-31 11:39 | 23.7213 | 26.8007 | 25.6083 | 26.5283 | 25.0714 | 48.4164 | 0.014256 | 0.34614 | 0.004935 | 24.28 | 0.05571 | 0.90591 | 0.050468 | 16.2612 | 19.4302 | 3.3378 | 0.055403 | 7.3705 | 6.1781 | 7.0981 | 5.6412
2012-10-31 11:39 | 23.7198 | 26.7282 | 25.5792 | 26.4834 | 25.0896 | 48.4303 | 0.014244 | 0.34615 | 0.004931 | 24.3014 | 0.055714 | 0.90573 | 0.050462 | 16.2567 | 19.4367 | 3.3388 | 0.055393 | 7.2915 | 6.1425 | 7.0467 | 5.6529
2012-10-31 11:39 | 23.7146 | 26.7072 | 25.6095 | 26.4426 | 25.0805 | 48.4146 | 0.014241 | 0.34621 | 0.00493 | 24.3106 | 0.055808 | 0.90721 | 0.05063 | 16.256 | 19.4155 | 3.3377 | 0.05556 | 7.2917 | 6.194 | 7.0271 | 5.665
2012-10-31 11:39 | 23.7123 | 26.7404 | 25.6151 | 26.4245 | 25.0663 | 48.4094 | 0.014253 | 0.34609 | 0.004933 | 24.282 | 0.055739 | 0.90626 | 0.050514 | 16.259 | 19.4332 | 3.3373 | 0.055447 | 7.3072 | 6.1819 | 6.9913 | 5.6331
2012-10-31 11:39 | 23.7175 | 26.7417 | 25.565 | 26.4416 | 25.0478 | 48.4037 | 0.014253 | 0.34616 | 0.004934 | 24.2871 | 0.055707 | 0.90581 | 0.05046 | 16.2603 | 19.4745 | 3.337 | 0.055394 | 7.2672 | 6.0905 | 6.9671 | 5.5733
2012-10-31 11:39 | 23.7116 | 26.7081 | 25.5473 | 26.4001 | 25.0222 | 48.4123 | 0.01425 | 0.34616 | 0.004933 | 24.2922 | 0.055786 | 0.9068 | 0.050587 | 16.2549 | 19.4205 | 3.3375 | 0.05552 | 7.2876 | 6.1268 | 6.9796 | 5.6017
2012-10-31 11:39 | 23.7086 | 26.6735 | 25.5443 | 26.405 | 25.0192 | 48.3956 | 0.014231 | 0.34611 | 0.004925 | 24.3206 | 0.05571 | 0.90578 | 0.050461 | 16.2589 | 19.4014 | 3.3364 | 0.055386 | 7.2721 | 6.1429 | 7.0036 | 5.6178
2012-10-31 11:39 | 23.7093 | 26.6742 | 25.5213 | 26.3702 | 24.9607 | 48.3956 | 0.014238 | 0.34615 | 0.004928 | 24.3116 | 0.055767 | 0.90651 | 0.050553 | 16.2553 | 19.4061 | 3.3364 | 0.055481 | 7.2681 | 6.1152 | 6.9641 | 5.5546
2012-10-31 11:39 | 23.7056 | 26.639 | 25.5216 | 26.3389 | 25.028 | 48.3985 | 0.014253 | 0.34618 | 0.004934 | 24.2881 | 0.055714 | 0.90603 | 0.050479 | 16.2622 | 19.4024 | 3.3366 | 0.055413 | 7.2366 | 6.1192 | 6.9365 | 5.6256
2012-10-31 11:39 | 23.7123 | 26.6733 | 25.4769 | 26.3574 | 24.9558 | 48.4054 | 0.014256 | 0.34619 | 0.004935 | 24.284 | 0.05578 | 0.9069 | 0.050587 | 16.2585 | 19.3931 | 3.3371 | 0.055522 | 7.2802 | 6.0838 | 6.9643 | 5.5627
2012-10-31 11:39 | 23.7086 | 26.6143 | 25.4338 | 26.334 | 24.9679 | 48.3846 | 0.014241 | 0.34614 | 0.004929 | 24.3055 | 0.055742 | 0.90619 | 0.050513 | 16.2568 | 19.4175 | 3.3356 | 0.055442 | 7.1968 | 6.0163 | 6.9165 | 5.5504
2012-10-31 11:39 | 23.7071 | 26.6286 | 25.448 | 26.3167 | 24.9624 | 48.3921 | 0.014247 | 0.34619 | 0.004932 | 24.2994 | 0.055736 | 0.90651 | 0.050525 | 16.2643 | 19.3959 | 3.3362 | 0.055457 | 7.2327 | 6.0521 | 6.9208 | 5.5665
2012-10-31 11:39 | 23.7131 | 26.603 | 25.4185 | 26.2871 | 24.9803 | 48.3834 | 0.014234 | 0.34615 | 0.004927 | 24.3185 | 0.055736 | 0.90626 | 0.050511 | 16.2599 | 19.4019 | 3.3356 | 0.055438 | 7.2011 | 6.0166 | 6.8852 | 5.5784
2012-10-31 11:39 | 23.6944 | 26.5646 | 25.4117 | 26.2448 | 24.9024 | 48.3811 | 0.01425 | 0.34622 | 0.004934 | 24.2962 | 0.055777 | 0.90674 | 0.050575 | 16.2565 | 19.3752 | 3.3354 | 0.055509 | 7.1894 | 6.0365 | 6.8696 | 5.5272
2012-10-31 11:40 | 23.6981 | 26.5643 | 25.3956 | 26.2445 | 24.8942 | 48.3777 | 0.014244 | 0.34624 | 0.004932 | 24.3075 | 0.055717 | 0.90612 | 0.050486 | 16.2628 | 19.3749 | 3.3352 | 0.055418 | 7.1894 | 6.0207 | 6.8696 | 5.5193
2012-10-31 11:40 | 23.7041 | 26.5466 | 25.4056 | 26.2387 | 24.9673 | 48.3661 | 0.014256 | 0.34614 | 0.004935 | 24.28 | 0.055736 | 0.90641 | 0.050519 | 16.2625 | 19.3929 | 3.3344 | 0.055454 | 7.1537 | 6.0127 | 6.8458 | 5.5744
2012-10-31 11:40 | 23.7003 | 26.5112 | 25.3781 | 26.2033 | 24.924 | 48.3886 | 0.014256 | 0.34614 | 0.004935 | 24.28 | 0.055767 | 0.90671 | 0.050564 | 16.2589 | 19.4172 | 3.3359 | 0.055499 | 7.094 | 5.9609 | 6.7861 | 5.5068
2012-10-31 11:40 | 23.7078 | 26.5148 | 25.35 | 26.2226 | 24.896 | 48.3638 | 0.014263 | 0.34615 | 0.004937 | 24.269 | 0.055729 | 0.90616 | 0.050499 | 16.2601 | 19.4167 | 3.3342 | 0.055436 | 7.0981 | 5.9333 | 6.8059 | 5.4793
2012-10-31 11:40 | 23.7033 | 26.4945 | 25.3692 | 26.1984 | 24.8718 | 48.3655 | 0.014263 | 0.34616 | 0.004937 | 24.2701 | 0.055736 | 0.9062 | 0.050508 | 16.2588 | 19.4322 | 3.3343 | 0.055445 | 7.0623 | 5.937 | 6.7662 | 5.4396
2012-10-31 11:40 | 23.7078 | 26.4556 | 25.3935 | 26.1752 | 24.8526 | 48.3621 | 0.01425 | 0.34621 | 0.004933 | 24.2952 | 0.055754 | 0.90648 | 0.05054 | 16.2585 | 19.4488 | 3.3341 | 0.055473 | 7.0068 | 5.9447 | 6.7264 | 5.4038
2012-10-31 11:40 | 23.7056 | 26.4613 | 25.3557 | 26.1612 | 24.8346 | 48.3597 | 0.01425 | 0.34616 | 0.004933 | 24.2922 | 0.055739 | 0.90622 | 0.050512 | 16.2582 | 19.4225 | 3.3339 | 0.055445 | 7.0388 | 5.9332 | 6.7387 | 5.4121
2012-10-31 11:40 | 23.7011 | 26.4528 | 25.3315 | 26.1764 | 24.8301 | 48.3644 | 0.014244 | 0.34626 | 0.004932 | 24.3095 | 0.055729 | 0.90629 | 0.050507 | 16.2624 | 19.414 | 3.3342 | 0.055439 | 7.0388 | 5.9175 | 6.7624 | 5.4161
2012-10-31 11:40 | 23.7093 | 26.4334 | 25.2963 | 26.1175 | 24.8225 | 48.3569 | 0.014253 | 0.34616 | 0.004934 | 24.2871 | 0.055754 | 0.90628 | 0.050529 | 16.2549 | 19.4422 | 3.3337 | 0.055463 | 6.9912 | 5.8541 | 6.6753 | 5.3803
2012-10-31 11:40 | 23.7048 | 26.4368 | 25.3115 | 26.1012 | 24.7825 | 48.3644 | 0.014266 | 0.34622 | 0.004939 | 24.269 | 0.055748 | 0.90643 | 0.050532 | 16.2595 | 19.4418 | 3.3342 | 0.055471 | 6.995 | 5.8697 | 6.6594 | 5.3407
2012-10-31 11:40 | 23.7078 | 26.3885 | 25.3106 | 26.1121 | 24.8052 | 48.347 | 0.014238 | 0.34619 | 0.004929 | 24.3147 | 0.055742 | 0.90616 | 0.050511 | 16.2563 | 19.3926 | 3.333 | 0.05544 | 6.9959 | 5.918 | 6.7195 | 5.4126
2012-10-31 11:40 | 23.7048 | 26.3697 | 25.3036 | 26.1367 | 24.7469 | 48.3638 | 0.014247 | 0.34619 | 0.004932 | 24.2994 | 0.055717 | 0.90593 | 0.050476 | 16.2595 | 19.4177 | 3.3342 | 0.055408 | 6.952 | 5.8859 | 6.719 | 5.3292
2012-10-31 11:40 | 23.7108 | 26.3678 | 25.2662 | 26.0716 | 24.745 | 48.3465 | 0.01425 | 0.34614 | 0.004932 | 24.2902 | 0.055761 | 0.90648 | 0.050546 | 16.2565 | 19.3756 | 3.333 | 0.055478 | 6.9922 | 5.8906 | 6.696 | 5.3694
2012-10-31 11:40 | 23.7056 | 26.3507 | 25.2333 | 26.0862 | 24.7162 | 48.3436 | 0.014253 | 0.34614 | 0.004933 | 24.2851 | 0.05577 | 0.9069 | 0.050578 | 16.2614 | 19.3824 | 3.3328 | 0.055511 | 6.9683 | 5.8509 | 6.7038 | 5.3338
2012-10-31 11:40 | 23.7078 | 26.3766 | 25.2119 | 26.0173 | 24.7736 | 48.3378 | 0.014244 | 0.34618 | 0.004931 | 24.3034 | 0.055729 | 0.90617 | 0.0505 | 16.2604 | 19.3405 | 3.3324 | 0.055431 | 7.0361 | 5.8714 | 6.6768 | 5.4331
2012-10-31 11:40 | 23.7078 | 26.3411 | 25.2237 | 26.0568 | 24.7302 | 48.3395 | 0.01425 | 0.34612 | 0.004932 | 24.2891 | 0.055758 | 0.90649 | 0.050544 | 16.2576 | 19.3084 | 3.3325 | 0.055476 | 7.0327 | 5.9153 | 6.7484 | 5.4218
2012-10-31 11:40 | 23.7086 | 26.3261 | 25.1969 | 26.0142 | 24.7113 | 48.3326 | 0.01425 | 0.34615 | 0.004933 | 24.2912 | 0.055786 | 0.90703 | 0.050599 | 16.259 | 19.3252 | 3.332 | 0.055532 | 7.0009 | 5.8717 | 6.689 | 5.3861
2012-10-31 11:40 | 23.7153 | 26.2696 | 25.1957 | 26.013 | 24.7298 | 48.3239 | 0.014253 | 0.34622 | 0.004935 | 24.2911 | 0.055748 | 0.90643 | 0.050532 | 16.2595 | 19.372 | 3.3314 | 0.055467 | 6.8976 | 5.8237 | 6.641 | 5.3578
2012-10-31 11:40 | 23.7003 | 26.2822 | 25.1609 | 25.9782 | 24.6398 | 48.3291 | 0.014253 | 0.34616 | 0.004934 | 24.2871 | 0.05572 | 0.90586 | 0.050474 | 16.2573 | 19.3851 | 3.3318 | 0.055408 | 6.8971 | 5.7758 | 6.5931 | 5.2547
2012-10-31 11:40 | 23.7048 | 26.2709 | 25.1338 | 25.9709 | 24.6561 | 48.3222 | 0.014231 | 0.34612 | 0.004926 | 24.3216 | 0.055717 | 0.90603 | 0.050481 | 16.2613 | 19.3936 | 3.3313 | 0.055407 | 6.8773 | 5.7402 | 6.5773 | 5.2625
2012-10-31 11:40 | 23.7003 | 26.2546 | 25.1057 | 25.9466 | 24.6714 | 48.3135 | 0.014234 | 0.34606 | 0.004926 | 24.3124 | 0.055758 | 0.90667 | 0.050554 | 16.2607 | 19.4172 | 3.3307 | 0.05548 | 6.8374 | 5.6885 | 6.5294 | 5.2542
2012-10-31 11:40 | 23.7033 | 26.1747 | 25.0692 | 25.9338 | 24.6231 | 48.3222 | 0.014238 | 0.34612 | 0.004928 | 24.3096 | 0.055701 | 0.9058 | 0.050454 | 16.2618 | 19.4042 | 3.3313 | 0.055382 | 6.7705 | 5.665 | 6.5296 | 5.2189
2012-10-31 11:40 | 23.7033 | 26.226 | 25.1166 | 25.9417 | 24.6073 | 48.321 | 0.014244 | 0.34614 | 0.00493 | 24.3004 | 0.055739 | 0.90622 | 0.050512 | 16.2582 | 19.4042 | 3.3312 | 0.055442 | 6.8218 | 5.7124 | 6.5375 | 5.2031
2012-10-31 11:40 | 23.7116 | 26.1672 | 25.0617 | 25.9382 | 24.6077 | 48.321 | 0.014244 | 0.34618 | 0.004931 | 24.3034 | 0.055723 | 0.9061 | 0.050491 | 16.2608 | 19.4004 | 3.3312 | 0.055422 | 6.7668 | 5.6613 | 6.5378 | 5.2073
2012-10-31 11:40 | 23.7041 | 26.1794 | 25.0463 | 25.8636 | 24.541 | 48.3083 | 0.014241 | 0.34611 | 0.004929 | 24.3035 | 0.05577 | 0.90675 | 0.05057 | 16.2588 | 19.3929 | 3.3304 | 0.055499 | 6.7865 | 5.6534 | 6.4707 | 5.1481
2012-10-31 11:40 | 23.7033 | 26.1747 | 25.0336 | 25.847 | 24.6073 | 48.3072 | 0.01425 | 0.34608 | 0.004932 | 24.2861 | 0.055714 | 0.90591 | 0.050472 | 16.2601 | 19.3841 | 3.3303 | 0.055404 | 6.7906 | 5.6495 | 6.4629 | 5.2232
2012-10-31 11:41 | 23.7056 | 26.1612 | 25.032 | 25.8295 | 24.574 | 48.2973 | 0.014256 | 0.34608 | 0.004934 | 24.2759 | 0.055714 | 0.90587 | 0.05047 | 16.2593 | 19.4065 | 3.3296 | 0.055404 | 6.7547 | 5.6255 | 6.423 | 5.1675
2012-10-31 11:41 | 23.6989 | 26.1348 | 25.0213 | 25.8386 | 24.6029 | 48.2944 | 0.01425 | 0.34611 | 0.004932 | 24.2881 | 0.055701 | 0.90584 | 0.050456 | 16.2626 | 19.3917 | 3.3294 | 0.055388 | 6.7431 | 5.6296 | 6.4469 | 5.2112
2012-10-31 11:41 | 23.7041 | 26.1123 | 25.0305 | 25.7807 | 24.5291 | 48.3043 | 0.014244 | 0.34614 | 0.00493 | 24.3004 | 0.055758 | 0.90661 | 0.050551 | 16.2597 | 19.3568 | 3.3301 | 0.055481 | 6.7555 | 5.6737 | 6.4239 | 5.1723
2012-10-31 11:41 | 23.7086 | 26.1523 | 24.9995 | 25.8049 | 24.5731 | 48.2973 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.055701 | 0.90568 | 0.050447 | 16.2597 | 19.3934 | 3.3296 | 0.055375 | 6.7589 | 5.6061 | 6.4115 | 5.1797
2012-10-31 11:41 | 23.6989 | 26.115 | 24.9898 | 25.7912 | 24.5239 | 48.3077 | 0.014241 | 0.34614 | 0.004929 | 24.3055 | 0.055717 | 0.90583 | 0.05047 | 16.2577 | 19.3516 | 3.3303 | 0.055399 | 6.7634 | 5.6382 | 6.4396 | 5.1723
2012-10-31 11:41 | 23.7086 | 26.1208 | 24.9876 | 25.793 | 24.4981 | 48.3008 | 0.01425 | 0.34612 | 0.004932 | 24.2891 | 0.055707 | 0.90583 | 0.050461 | 16.2606 | 19.3774 | 3.3299 | 0.055393 | 6.7434 | 5.6102 | 6.4156 | 5.1207
2012-10-31 11:41 | 23.7093 | 26.0938 | 24.9725 | 25.7937 | 24.5462 | 48.2927 | 0.014238 | 0.34615 | 0.004928 | 24.3116 | 0.05571 | 0.90599 | 0.050473 | 16.2626 | 19.37 | 3.3293 | 0.055401 | 6.7238 | 5.6025 | 6.4237 | 5.1762
2012-10-31 11:41 | 23.7063 | 26.1066 | 24.9419 | 25.6999 | 24.4879 | 48.2996 | 0.014241 | 0.34615 | 0.00493 | 24.3065 | 0.055707 | 0.90593 | 0.050467 | 16.2624 | 19.363 | 3.3298 | 0.055397 | 6.7436 | 5.5789 | 6.3369 | 5.1249
2012-10-31 11:41 | 23.7033 | 26.0957 | 24.9073 | 25.689 | 24.4809 | 48.2788 | 0.014238 | 0.34618 | 0.004929 | 24.3137 | 0.055707 | 0.90564 | 0.05045 | 16.2572 | 19.3961 | 3.3283 | 0.055379 | 6.6996 | 5.5112 | 6.2929 | 5.0848
2012-10-31 11:41 | 23.6989 | 26.0045 | 24.8792 | 25.7162 | 24.4489 | 48.2829 | 0.014247 | 0.34616 | 0.004932 | 24.2973 | 0.055742 | 0.90628 | 0.050518 | 16.2584 | 19.3276 | 3.3286 | 0.05545 | 6.6769 | 5.5516 | 6.3886 | 5.1213
2012-10-31 11:41 | 23.6996 | 26.0367 | 24.876 | 25.6774 | 24.4614 | 48.2881 | 0.014238 | 0.34616 | 0.004929 | 24.3127 | 0.055704 | 0.90565 | 0.050449 | 16.2583 | 19.3323 | 3.329 | 0.055378 | 6.7044 | 5.5437 | 6.3451 | 5.1291
2012-10-31 11:41 | 23.6989 | 26.0242 | 24.8871 | 25.6846 | 24.4055 | 48.2783 | 0.014256 | 0.34612 | 0.004934 | 24.2789 | 0.055698 | 0.90584 | 0.050454 | 16.2635 | 19.3476 | 3.3283 | 0.055388 | 6.6766 | 5.5395 | 6.337 | 5.0579
2012-10-31 11:41 | 23.6974 | 25.9674 | 24.8461 | 25.62 | 24.4395 | 48.2696 | 0.014241 | 0.34618 | 0.00493 | 24.3085 | 0.055698 | 0.9057 | 0.050446 | 16.2609 | 19.322 | 3.3277 | 0.055376 | 6.6454 | 5.5241 | 6.298 | 5.1175
2012-10-31 11:41 | 23.7003 | 25.9703 | 24.849 | 25.6426 | 24.4029 | 48.2771 | 0.014241 | 0.34615 | 0.00493 | 24.3065 | 0.055695 | 0.90565 | 0.05044 | 16.261 | 19.3169 | 3.3282 | 0.05537 | 6.6534 | 5.5321 | 6.3257 | 5.086
2012-10-31 11:41 | 23.6974 | 25.9951 | 24.8461 | 25.6279 | 24.3882 | 48.2754 | 0.014247 | 0.34611 | 0.004931 | 24.2933 | 0.055688 | 0.90571 | 0.050437 | 16.264 | 19.3461 | 3.3281 | 0.055368 | 6.649 | 5.5 | 6.2818 | 5.0421
2012-10-31 11:41 | 23.6944 | 25.9565 | 24.8273 | 25.6328 | 24.3536 | 48.2667 | 0.014231 | 0.34614 | 0.004926 | 24.3226 | 0.055698 | 0.90574 | 0.050448 | 16.2616 | 19.3551 | 3.3275 | 0.055374 | 6.6014 | 5.4722 | 6.2777 | 4.9985
2012-10-31 11:41 | 23.6869 | 25.9293 | 24.7764 | 25.6095 | 24.3698 | 48.2759 | 0.014225 | 0.34611 | 0.004923 | 24.3308 | 0.055698 | 0.90573 | 0.050447 | 16.2614 | 19.3276 | 3.3281 | 0.05537 | 6.6017 | 5.4488 | 6.2819 | 5.0422
2012-10-31 11:41 | 23.6914 | 25.993 | 24.777 | 25.61 | 24.3309 | 48.2696 | 0.014241 | 0.34611 | 0.004929 | 24.3035 | 0.055695 | 0.90565 | 0.05044 | 16.261 | 19.316 | 3.3277 | 0.055369 | 6.677 | 5.461 | 6.294 | 5.0149
2012-10-31 11:41 | 23.6817 | 25.8806 | 24.7712 | 25.5648 | 24.3133 | 48.2632 | 0.014247 | 0.34611 | 0.004931 | 24.2933 | 0.05571 | 0.90571 | 0.050457 | 16.2576 | 19.2863 | 3.3273 | 0.055388 | 6.5943 | 5.4849 | 6.2785 | 5.027
2012-10-31 11:41 | 23.6772 | 25.9196 | 24.7707 | 25.5682 | 24.3364 | 48.2603 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.055723 | 0.90594 | 0.050482 | 16.258 | 19.2978 | 3.3271 | 0.05541 | 6.6218 | 5.4729 | 6.2704 | 5.0386
2012-10-31 11:41 | 23.6742 | 25.8692 | 24.744 | 25.5573 | 24.3176 | 48.2546 | 0.014253 | 0.34614 | 0.004933 | 24.2851 | 0.05571 | 0.90568 | 0.050456 | 16.2571 | 19.3109 | 3.3267 | 0.055389 | 6.5583 | 5.4331 | 6.2464 | 5.0067
2012-10-31 11:41 | 23.6817 | 25.8885 | 24.7317 | 25.5608 | 24.2975 | 48.2563 | 0.014231 | 0.34609 | 0.004925 | 24.3195 | 0.055704 | 0.90578 | 0.050456 | 16.2607 | 19.3384 | 3.3268 | 0.055381 | 6.5501 | 5.3933 | 6.2224 | 4.9591
2012-10-31 11:41 | 23.6749 | 25.8896 | 24.7763 | 25.5461 | 24.2986 | 48.2557 | 0.014253 | 0.34612 | 0.004933 | 24.284 | 0.05571 | 0.90589 | 0.050467 | 16.2607 | 19.3677 | 3.3267 | 0.0554 | 6.5219 | 5.4086 | 6.1784 | 4.9309
2012-10-31 11:41 | 23.6831 | 25.8544 | 24.7173 | 25.503 | 24.2831 | 48.2551 | 0.014234 | 0.34609 | 0.004926 | 24.3144 | 0.055729 | 0.906 | 0.050491 | 16.2573 | 19.3759 | 3.3267 | 0.055417 | 6.4785 | 5.3414 | 6.1271 | 4.9072
2012-10-31 11:41 | 23.6734 | 25.821 | 24.7274 | 25.4894 | 24.3208 | 48.2523 | 0.01426 | 0.34615 | 0.004936 | 24.2741 | 0.055732 | 0.90615 | 0.050501 | 16.259 | 19.3582 | 3.3265 | 0.055437 | 6.4628 | 5.3692 | 6.1312 | 4.9626
2012-10-31 11:42 | 23.6749 | 25.8304 | 24.7289 | 25.4988 | 24.2433 | 48.2418 | 0.014241 | 0.34612 | 0.004929 | 24.3045 | 0.055745 | 0.90631 | 0.050522 | 16.2581 | 19.3236 | 3.3258 | 0.055451 | 6.5068 | 5.4053 | 6.1752 | 4.9197
2012-10-31 11:42 | 23.6772 | 25.8367 | 24.6917 | 25.4813 | 24.2575 | 48.2476 | 0.014241 | 0.34619 | 0.00493 | 24.3096 | 0.055723 | 0.90602 | 0.050486 | 16.2593 | 19.3179 | 3.3262 | 0.055416 | 6.5188 | 5.3738 | 6.1634 | 4.9396
2012-10-31 11:42 | 23.6704 | 25.7943 | 24.6967 | 25.4074 | 24.2428 | 48.2384 | 0.014244 | 0.34615 | 0.004931 | 24.3014 | 0.055751 | 0.90659 | 0.050544 | 16.2615 | 19.3151 | 3.3256 | 0.055475 | 6.4792 | 5.3816 | 6.0923 | 4.9277
2012-10-31 11:42 | 23.6749 | 25.8186 | 24.6657 | 25.4474 | 24.2631 | 48.2332 | 0.014241 | 0.34609 | 0.004929 | 24.3024 | 0.055764 | 0.90648 | 0.050549 | 16.2556 | 19.3316 | 3.3252 | 0.055478 | 6.487 | 5.3341 | 6.1158 | 4.9315
2012-10-31 11:42 | 23.6645 | 25.8003 | 24.6987 | 25.4291 | 24.2329 | 48.2332 | 0.014253 | 0.34621 | 0.004934 | 24.2901 | 0.055748 | 0.90656 | 0.050539 | 16.2618 | 19.2891 | 3.3252 | 0.055473 | 6.5112 | 5.4096 | 6.14 | 4.9438
2012-10-31 11:42 | 23.663 | 25.7435 | 24.6657 | 25.4 | 24.2156 | 48.2216 | 0.014247 | 0.34612 | 0.004931 | 24.2942 | 0.055742 | 0.90645 | 0.050527 | 16.2615 | 19.3077 | 3.3244 | 0.055458 | 6.4358 | 5.358 | 6.0923 | 4.9079
2012-10-31 11:42 | 23.6749 | 25.7199 | 24.6539 | 25.3882 | 24.2157 | 48.2297 | 0.01426 | 0.34611 | 0.004935 | 24.2711 | 0.055736 | 0.90645 | 0.050522 | 16.2633 | 19.3437 | 3.325 | 0.055457 | 6.3762 | 5.3102 | 6.0445 | 4.872
2012-10-31 11:42 | 23.6742 | 25.7231 | 24.6611 | 25.348 | 24.1873 | 48.2309 | 0.01425 | 0.34616 | 0.004933 | 24.2922 | 0.055767 | 0.90645 | 0.05055 | 16.2542 | 19.3109 | 3.325 | 0.055483 | 6.4122 | 5.3502 | 6.0371 | 4.8764
2012-10-31 11:42 | 23.6645 | 25.6976 | 24.6237 | 25.3818 | 24.1619 | 48.2216 | 0.014244 | 0.34619 | 0.004931 | 24.3045 | 0.055723 | 0.90612 | 0.050492 | 16.2611 | 19.3694 | 3.3244 | 0.055423 | 6.3282 | 5.2543 | 6.0124 | 4.7925
2012-10-31 11:42 | 23.6562 | 25.6933 | 24.6391 | 25.2984 | 24.1733 | 48.2239 | 0.014231 | 0.34609 | 0.004925 | 24.3195 | 0.055799 | 0.90739 | 0.050631 | 16.2617 | 19.3811 | 3.3246 | 0.055556 | 6.3122 | 5.258 | 5.9173 | 4.7922
2012-10-31 11:42 | 23.6697 | 25.6831 | 24.6171 | 25.3514 | 24.1671 | 48.2216 | 0.014253 | 0.34609 | 0.004933 | 24.282 | 0.055758 | 0.90671 | 0.050556 | 16.2615 | 19.3706 | 3.3244 | 0.055489 | 6.3125 | 5.2465 | 5.9808 | 4.7965
2012-10-31 11:42 | 23.6592 | 25.6647 | 24.6382 | 25.333 | 24.1368 | 48.2297 | 0.01425 | 0.34616 | 0.004933 | 24.2922 | 0.055808 | 0.90729 | 0.050634 | 16.2573 | 19.3681 | 3.325 | 0.055567 | 6.2966 | 5.2701 | 5.9649 | 4.7687
2012-10-31 11:42 | 23.6704 | 25.7035 | 24.5981 | 25.3126 | 24.148 | 48.228 | 0.01425 | 0.34615 | 0.004933 | 24.2912 | 0.055761 | 0.9068 | 0.050564 | 16.2622 | 19.3833 | 3.3248 | 0.055497 | 6.3202 | 5.2148 | 5.9293 | 4.7647
2012-10-31 11:42 | 23.6607 | 25.6306 | 24.616 | 25.2753 | 24.1344 | 48.2187 | 0.014253 | 0.34602 | 0.004932 | 24.2769 | 0.055723 | 0.90625 | 0.050499 | 16.2634 | 19.3736 | 3.3242 | 0.055431 | 6.257 | 5.2424 | 5.9017 | 4.7608
2012-10-31 11:42 | 23.6697 | 25.5962 | 24.5895 | 25.3277 | 24.1118 | 48.2066 | 0.014244 | 0.34612 | 0.00493 | 24.2994 | 0.055786 | 0.90693 | 0.050594 | 16.2572 | 19.3866 | 3.3234 | 0.055524 | 6.2096 | 5.2029 | 5.9411 | 4.7252
2012-10-31 11:42 | 23.6622 | 25.5966 | 24.5425 | 25.2492 | 24.1201 | 48.2135 | 0.014244 | 0.34615 | 0.004931 | 24.3014 | 0.055849 | 0.90812 | 0.050718 | 16.2604 | 19.339 | 3.3238 | 0.055649 | 6.2576 | 5.2035 | 5.9102 | 4.7811
2012-10-31 11:42 | 23.6652 | 25.5641 | 24.5534 | 25.2364 | 24.1191 | 48.213 | 0.014266 | 0.34606 | 0.004937 | 24.2578 | 0.055817 | 0.9075 | 0.050654 | 16.2586 | 19.2738 | 3.3238 | 0.055591 | 6.2903 | 5.2796 | 5.9626 | 4.8453
2012-10-31 11:42 | 23.6674 | 25.5584 | 24.5556 | 25.2149 | 24.0937 | 48.2176 | 0.014253 | 0.34609 | 0.004933 | 24.282 | 0.055833 | 0.90794 | 0.050693 | 16.2617 | 19.3602 | 3.3241 | 0.055626 | 6.1982 | 5.1954 | 5.8547 | 4.7335
2012-10-31 11:42 | 23.6674 | 25.5347 | 24.5556 | 25.2307 | 24.1016 | 48.1927 | 0.014263 | 0.34619 | 0.004938 | 24.2721 | 0.055805 | 0.90729 | 0.050631 | 16.2582 | 19.3522 | 3.3224 | 0.055569 | 6.1825 | 5.2034 | 5.8785 | 4.7494
2012-10-31 11:42 | 23.6749 | 25.5659 | 24.5354 | 25.2303 | 24.117 | 48.2089 | 0.014234 | 0.34616 | 0.004927 | 24.3195 | 0.055868 | 0.90841 | 0.050751 | 16.26 | 19.3477 | 3.3235 | 0.055678 | 6.2182 | 5.1877 | 5.8826 | 4.7693
2012-10-31 11:42 | 23.6787 | 25.5105 | 24.5274 | 25.2025 | 24.0774 | 48.202 | 0.01426 | 0.34614 | 0.004936 | 24.2731 | 0.055871 | 0.90859 | 0.050764 | 16.2622 | 19.3996 | 3.323 | 0.0557 | 6.1109 | 5.1278 | 5.8029 | 4.6778
2012-10-31 11:42 | 23.6734 | 25.5249 | 24.4945 | 25.1972 | 24.076 | 48.2014 | 0.01425 | 0.34612 | 0.004932 | 24.2891 | 0.055928 | 0.90921 | 0.05085 | 16.2568 | 19.3943 | 3.323 | 0.055782 | 6.1306 | 5.1002 | 5.8029 | 4.6817
2012-10-31 11:42 | 23.6757 | 25.5193 | 24.4731 | 25.1798 | 24.0744 | 48.1968 | 0.014231 | 0.34614 | 0.004926 | 24.3226 | 0.055928 | 0.90927 | 0.050853 | 16.2578 | 19.4006 | 3.3227 | 0.055779 | 6.1187 | 5.0725 | 5.7792 | 4.6738
2012-10-31 11:42 | 23.6727 | 25.4768 | 24.5214 | 25.2004 | 24.0911 | 48.1806 | 0.014241 | 0.34609 | 0.004929 | 24.3024 | 0.056016 | 0.91064 | 0.05101 | 16.2568 | 19.3896 | 3.3216 | 0.055939 | 6.0872 | 5.1318 | 5.8108 | 4.7015
2012-10-31 11:42 | 23.6794 | 25.4638 | 24.4412 | 25.14 | 24.007 | 48.1887 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055902 | 0.90895 | 0.050812 | 16.2597 | 19.4123 | 3.3221 | 0.055741 | 6.0515 | 5.0289 | 5.7277 | 4.5947
2012-10-31 11:43 | 23.6742 | 25.4507 | 24.4676 | 25.1072 | 23.9979 | 48.1875 | 0.01425 | 0.34618 | 0.004933 | 24.2932 | 0.056013 | 0.91051 | 0.051 | 16.2553 | 19.4232 | 3.322 | 0.055933 | 6.0275 | 5.0444 | 5.684 | 4.5747
2012-10-31 11:43 | 23.6802 | 25.4133 | 24.4539 | 25.0856 | 24.0394 | 48.1852 | 0.014256 | 0.34608 | 0.004934 | 24.2759 | 0.055975 | 0.9101 | 0.050943 | 16.2591 | 19.3891 | 3.3219 | 0.055877 | 6.0242 | 5.0648 | 5.6965 | 4.6503
2012-10-31 11:43 | 23.6727 | 25.4136 | 24.4464 | 25.1215 | 24.0082 | 48.1771 | 0.014256 | 0.34612 | 0.004934 | 24.2789 | 0.056028 | 0.911 | 0.051042 | 16.2597 | 19.3856 | 3.3213 | 0.055976 | 6.028 | 5.0608 | 5.7359 | 4.6226
2012-10-31 11:43 | 23.6764 | 25.3897 | 24.4698 | 25.0818 | 24.004 | 48.1719 | 0.014253 | 0.34618 | 0.004934 | 24.2881 | 0.05589 | 0.90862 | 0.050783 | 16.2572 | 19.3933 | 3.321 | 0.055717 | 5.9964 | 5.0765 | 5.6885 | 4.6107
2012-10-31 11:43 | 23.6802 | 25.3856 | 24.4381 | 25.0421 | 23.9723 | 48.176 | [8 empty] | 19.4051 | 3.3213 |  | 5.9805 | 5.033 | 5.637 | 4.5672
2012-10-31 11:43 | 23.6831 | 25.274 | 24.3107 | 24.97 |  | 48.1661 | 0.014247 | 0.34612 | 0.004931 | 24.2942 | 0.055843 | 0.90776 | 0.050692 | 16.2556 | 19.3639 | 3.3206 | 0.0556 | 5.9101 | 4.9468 | 5.6061 | -19.3639
2012-10-31 11:43 | 23.6906 | 25.1828 | 24.2235 | 24.8393 |  | 48.1563 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055931 | 0.90934 | 0.05086 | 16.2582 | 19.3313 | 3.3199 | 0.0558 | 5.8515 | 4.8922 | 5.508 | -19.3313
2012-10-31 11:43 | 23.6869 | 25.1673 | 24.1922 | 24.8514 | 23.7698 | 48.1534 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.056006 | 0.911 | 0.051021 | 16.2661 | 19.3436 | 3.3197 | 0.056 | 5.8237 | 4.8486 | 5.5078 | 4.4262
2012-10-31 11:44 | 23.6921 | 25.1488 | 24.2092 | 24.825 |  | 48.1517 | 0.014253 | 0.34609 | 0.004933 | 24.282 | 0.055887 | 0.90879 | 0.05079 | 16.2612 | 19.3528 | 3.3196 | 0.0557 | 5.796 | 4.8564 | 5.4722 | -19.3528
2012-10-31 11:44 | 23.6914 | 25.1599 | 24.1769 | 24.8007 |  | 48.1442 | 0.014253 | 0.34611 | 0.004933 | 24.283 | 0.055824 | 0.90755 | 0.050663 | 16.2573 | 19.3241 | 3.3191 | 0.0556 | 5.8358 | 4.8528 | 5.4766 | -19.3241
2012-10-31 11:44 | 23.6861 | 25.1112 | 24.1558 | 24.8111 |  | 48.1528 | 0.014238 | 0.34606 | 0.004927 | 24.3055 | 0.05578 | 0.90697 | 0.050591 | 16.2598 | 19.2666 | 3.3197 | 0.0555 | 5.8446 | 4.8892 | 5.5445 | -19.2666
2012-10-31 11:44 | 23.6861 | 25.1546 | 24.1242 | 24.7875 |  | 48.1401 | 0.014253 | 0.34609 | 0.004933 | 24.282 | 0.055758 | 0.90665 | 0.050553 | 16.2605 | 19.3027 | 3.3188 | 0.0555 | 5.8519 | 4.8215 | 5.4848 | -19.3027
2012-10-31 11:44 | 23.6809 | 25.0586 | 24.1664 | 24.7862 |  | 48.1349 | 0.014244 | 0.34609 | 0.00493 | 24.2973 | 0.055827 | 0.90748 | 0.050662 | 16.2551 | 19.3055 | 3.3184 | 0.0556 | 5.7531 | 4.8609 | 5.4807 | -19.3055
2012-10-31 11:44 | 23.6884 | 25.078 | 24.1305 | 24.7898 |  | 48.1315 | 0.01425 | 0.34605 | 0.004931 | 24.2841 | 0.055698 | 0.90567 | 0.050444 | 16.2603 | 19.313 | 3.3182 | 0.0554 | 5.765 | 4.8175 | 5.4768 | -19.313
2012-10-31 11:44 | 23.6929 | 25.0825 | 24.0995 | 24.7745 |  | 48.1436 | 0.01425 | 0.34606 | 0.004931 | 24.2851 | 0.055764 | 0.9069 | 0.050572 | 16.2631 | 19.3095 | 3.319 | 0.0555 | 5.773 | 4.79 | 5.465 | -19.3095
2012-10-31 11:44 | 23.6876 | 25.1048 | 24.0744 | 24.7376 |  | 48.139 | 0.014241 | 0.34605 | 0.004928 | 24.2994 | 0.055773 | 0.90701 | 0.050587 | 16.2626 | 19.3203 | 3.3187 | 0.0555 | 5.7845 | 4.7541 | 5.4173 | -19.3203
2012-10-31 11:44 | 23.6839 | 25.0893 | 24.0944 | 24.7142 | 23.6205 | 48.1476 | 0.014247 | 0.34612 | 0.004931 | 24.2942 | 0.055852 | 0.90837 | 0.050734 | 16.2639 | 19.3005 | 3.3193 | 0.0557 | 5.7888 | 4.7939 | 5.4137 | 4.32
2012-10-31 11:44 | 23.6757 | 25.01 | 24.0112 | 24.7178 |  | 48.1378 | 0.01426 | 0.34609 | 0.004935 | 24.2701 | 0.055773 | 0.9069 | 0.05058 | 16.2605 | 19.3084 | 3.3186 | 0.0555 | 5.7016 | 4.7028 | 5.4094 | -19.3084
2012-10-31 11:44 | 23.6824 | 25.0206 | 24.0534 | 24.7009 | 23.5952 | 48.1401 | 0.014228 | 0.34614 | 0.004925 | 24.3277 | 0.055795 | 0.90734 | 0.050625 | 16.2621 | 19.3792 | 3.3188 | 0.0556 | 5.6414 | 4.6742 | 5.3217 | 4.216
2012-10-31 11:44 | 23.6831 | 25.045 | 24.0068 | 24.6937 | 23.6158 | 48.1355 | 0.014238 | 0.34612 | 0.004928 | 24.3096 | 0.055814 | 0.90748 | 0.05065 | 16.2589 | 19.384 | 3.3185 | 0.0556 | 5.661 | 4.6228 | 5.3097 | 4.2318
2012-10-31 11:44 | 23.6869 | 25.0133 | 24.0224 | 24.6935 |  | 48.1199 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.055754 | 0.90655 | 0.050544 | 16.2598 | 19.3837 | 3.3174 | 0.0555 | 5.6296 | 4.6387 | 5.3098 | -19.3837
2012-10-31 11:44 | 23.6869 | 25.0093 | 23.9869 | 24.658 | 23.6037 | 48.1257 | 0.014256 | 0.34614 | 0.004935 | 24.28 | 0.055805 | 0.9076 | 0.050649 | 16.2639 | 19.3637 | 3.3178 | 0.0556 | 5.6456 | 4.6232 | 5.2943 | 4.24
2012-10-31 11:44 | 23.6831 | 24.9661 | 24.0107 | 24.6739 | 23.588 | 48.1164 | 0.014244 | 0.34605 | 0.004929 | 24.2943 | 0.055786 | 0.90713 | 0.050605 | 16.2609 | 19.3438 | 3.3171 | 0.0555 | 5.6223 | 4.6669 | 5.3301 | 4.2442
2012-10-31 11:44 | 23.6921 | 24.9711 | 24 | 24.6355 | 23.5931 | 48.1083 | 0.014241 | 0.34608 | 0.004928 | 24.3015 | 0.055795 | 0.90733 | 0.050624 | 16.2619 | 19.3167 | 3.3166 | 0.0556 | 5.6544 | 4.6833 | 5.3188 | 4.2764
2012-10-31 11:44 | 23.6914 | 24.9309 | 23.9717 | 24.6348 | 23.5805 | 48.1193 | 0.014247 | 0.34606 | 0.00493 | 24.2902 | 0.055858 | 0.90821 | 0.050731 | 16.2593 | 19.3642 | 3.3173 | 0.0557 | 5.5667 | 4.6075 | 5.2706 | 4.2163
2012-10-31 11:44 | 23.6809 | 24.9441 | 24.0085 | 24.6007 | 23.5343 | 48.1078 | 0.014244 | 0.34608 | 0.00493 | 24.2963 | 0.05583 | 0.90792 | 0.050689 | 16.2623 | 19.3577 | 3.3166 | 0.0556 | 5.5864 | 4.6508 | 5.243 | 4.1766
2012-10-31 11:44 | 23.6876 | 24.8995 | 23.9876 | 24.6231 | 23.545 | 48.1153 | 0.014244 | 0.34612 | 0.00493 | 24.2994 | 0.055821 | 0.90752 | 0.050659 | 16.2576 | 19.3443 | 3.3171 | 0.0556 | 5.5552 | 4.6433 | 5.2788 | 4.2007
2012-10-31 11:44 | 23.6831 | 24.9305 | 23.9397 | 24.5831 | 23.5088 | 48.1124 | 0.014244 | 0.34608 | 0.00493 | 24.2963 | 0.055811 | 0.90758 | 0.050653 | 16.2616 | 19.3438 | 3.3169 | 0.0556 | 5.5867 | 4.5959 | 5.2393 | 4.165
2012-10-31 11:44 | 23.6921 | 24.9277 | 23.9566 | 24.5803 | 23.5693 | 48.1118 | 0.014247 | 0.34614 | 0.004931 | 24.2953 | 0.055742 | 0.90641 | 0.050525 | 16.2607 | 19.3167 | 3.3168 | 0.0555 | 5.611 | 4.6399 | 5.2636 | 4.2526
2012-10-31 11:44 | 23.6891 | 24.9089 | 23.9259 | 24.5654 | 23.5227 | 48.1043 | 0.01425 | 0.34603 | 0.004931 | 24.2831 | 0.05578 | 0.90685 | 0.050584 | 16.2577 | 19.3338 | 3.3163 | 0.0555 | 5.5751 | 4.5921 | 5.2316 | 4.1889
2012-10-31 11:44 | 23.6959 | 24.9196 | 23.9485 | 24.5683 | 23.4938 | 48.1031 | 0.01425 | 0.34602 | 0.004931 | 24.282 | 0.055714 | 0.90604 | 0.050479 | 16.2624 | 19.3647 | 3.3162 | 0.0554 | 5.5549 | 4.5838 | 5.2036 | 4.1291
2012-10-31 11:44 | 23.6906 | 24.9064 | 23.8998 | 24.5314 | 23.5123 | 48.0974 | 0.014231 | 0.34602 | 0.004924 | 24.3145 | 0.055736 | 0.90615 | 0.050505 | 16.2578 | 19.3915 | 3.3158 | 0.0554 | 5.5149 | 4.5083 | 5.1399 | 4.1208
2012-10-31 11:44 | 23.6839 | 24.8682 | 23.9247 | 24.5365 | 23.4659 | 48.0939 | 0.014247 | 0.34606 | 0.00493 | 24.2902 | 0.055795 | 0.9071 | 0.050612 | 16.2577 | 19.3326 | 3.3156 | 0.0555 | 5.5356 | 4.5921 | 5.2039 | 4.1333
2012-10-31 11:45 | 23.6817 | 24.8344 | 23.8988 | 24.4988 | 23.4756 | 48.0893 | 0.014247 | 0.34608 | 0.004931 | 24.2912 | 0.055773 | 0.90704 | 0.050588 | 16.2631 | 19.3625 | 3.3153 | 0.0555 | 5.4719 | 4.5363 | 5.1363 | 4.1131
2012-10-31 11:45 | 23.6884 | 24.8569 | 23.9055 | 24.4937 | 23.4506 | 48.0951 | 0.014234 | 0.34605 | 0.004926 | 24.3114 | 0.055726 | 0.90613 | 0.050495 | 16.2605 | 19.313 | 3.3157 | 0.0554 | 5.5439 | 4.5925 | 5.1807 | 4.1376
2012-10-31 11:45 | 23.6772 | 24.8022 | 23.8035 | 24.4864 | 23.4117 | 48.0927 | 0.014231 | 0.34605 | 0.004925 | 24.3165 | 0.055824 | 0.90784 | 0.050679 | 16.2625 | 19.3059 | 3.3155 | 0.0556 | 5.4963 | 4.4976 | 5.1805 | 4.1058
2012-10-31 11:45 | 23.6742 | 24.7953 | 23.8045 | 24.4755 | 23.4245 | 48.0979 | 0.014247 | 0.34611 | 0.004931 | 24.2933 | 0.055783 | 0.90694 | 0.050592 | 16.2584 | 19.2948 | 3.3159 | 0.0555 | 5.5005 | 4.5097 | 5.1807 | 4.1297
2012-10-31 11:45 | 23.6846 | 24.8333 | 23.8109 | 24.4307 | 23.4032 | 48.0852 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055795 | 0.90711 | 0.050612 | 16.258 | 19.3293 | 3.315 | 0.0555 | 5.504 | 4.4816 | 5.1014 | 4.0739
2012-10-31 11:45 | 23.6824 | 24.7798 | 23.8442 | 24.4916 | 23.4288 | 48.0927 | 0.014253 | 0.34601 | 0.004932 | 24.2759 | 0.055799 | 0.90734 | 0.050629 | 16.261 | 19.299 | 3.3155 | 0.0556 | 5.4808 | 4.5452 | 5.1926 | 4.1298
2012-10-31 11:45 | 23.6802 | 24.8171 | 23.8262 | 24.4697 | 23.4028 | 48.0812 | 0.014247 | 0.34606 | 0.00493 | 24.2902 | 0.055729 | 0.90613 | 0.050498 | 16.2596 | 19.2888 | 3.3147 | 0.0554 | 5.5283 | 4.5374 | 5.1809 | 4.114
2012-10-31 11:45 | 23.6809 | 24.7546 | 23.7993 | 24.427 | 23.4392 | 48.0875 | 0.014238 | 0.34599 | 0.004926 | 24.3005 | 0.05577 | 0.90685 | 0.050575 | 16.2606 | 19.2815 | 3.3152 | 0.0555 | 5.4731 | 4.5178 | 5.1455 | 4.1577
2012-10-31 11:45 | 23.6824 | 24.7561 | 23.8048 | 24.4442 | 23.405 | 48.0852 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.05572 | 0.90613 | 0.05049 | 16.2622 | 19.291 | 3.315 | 0.0554 | 5.4651 | 4.5138 | 5.1532 | 4.114
2012-10-31 11:45 | 23.6824 | 24.764 | 23.7653 | 24.4206 | 23.4129 | 48.0835 | 0.014238 | 0.34605 | 0.004927 | 24.3045 | 0.055811 | 0.90752 | 0.050649 | 16.2606 | 19.3231 | 3.3149 | 0.0556 | 5.4409 | 4.4422 | 5.0975 | 4.0898
2012-10-31 11:45 | 23.6817 | 24.7633 | 23.7883 | 24.3843 | 23.4043 | 48.0771 | 0.01425 | 0.34606 | 0.004931 | 24.2851 | 0.055729 | 0.90609 | 0.050495 | 16.2588 | 19.3424 | 3.3144 | 0.0554 | 5.4209 | 4.4459 | 5.0419 | 4.0619
2012-10-31 11:45 | 23.6727 | 24.7346 | 23.7793 | 24.3438 | 23.3675 | 48.0922 | 0.014244 | 0.34603 | 0.004929 | 24.2933 | 0.055682 | 0.90573 | 0.050433 | 16.2661 | 19.3455 | 3.3155 | 0.0554 | 5.3891 | 4.4338 | 4.9983 | 4.022
2012-10-31 11:45 | 23.6817 | 24.6883 | 23.733 | 24.3843 | 23.3844 | 48.0702 | 0.014241 | 0.34608 | 0.004928 | 24.3015 | 0.055751 | 0.90646 | 0.050536 | 16.2591 | 19.3625 | 3.314 | 0.0555 | 5.3258 | 4.3705 | 5.0218 | 4.0219
2012-10-31 11:45 | 23.6854 | 24.7117 | 23.7564 | 24.3643 | 23.3525 | 48.0679 | 0.014238 | 0.34603 | 0.004927 | 24.3036 | 0.055751 | 0.90654 | 0.05054 | 16.2604 | 19.3461 | 3.3138 | 0.0555 | 5.3656 | 4.4103 | 5.0182 | 4.0064
2012-10-31 11:45 | 23.6914 | 24.6743 |  | 24.3664 | 23.3386 | 48.0662 | 0.014241 | 0.34606 | 0.004928 | 24.3004 | 0.055717 | 0.90603 | 0.050481 | 16.2613 | 19.3722 | 3.3137 | 0.0554 | 5.3021 | -19.3722 | 4.9942 | 3.9664
2012-10-31 11:45 | 23.6809 | 24.6678 |  | 24.3677 | 23.3361 | 48.0586 | 0.014247 | 0.34602 | 0.00493 | 24.2871 | 0.055701 | 0.90583 | 0.050456 | 16.2623 | 19.3497 | 3.3132 | 0.0554 | 5.3181 | -19.3497 | 5.018 | 3.9864
2012-10-31 11:45 | 23.6742 | 24.6374 |  | 24.3295 | 23.3016 | 48.0575 | 0.014241 | 0.34605 | 0.004928 | 24.2994 | 0.055726 | 0.90603 | 0.050489 | 16.2587 | 19.3229 | 3.3131 | 0.0554 | 5.3145 | -19.3229 | 5.0066 | 3.9787
2012-10-31 11:45 | 23.6802 | 24.6592 |  | 24.2999 | 23.2798 | 48.0598 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055701 | 0.90571 | 0.050449 | 16.2602 | 19.373 | 3.3132 | 0.0554 | 5.2862 | -19.373 | 4.9269 | 3.9068
2012-10-31 11:45 | 23.6742 | 24.6019 |  | 24.3374 | 23.3095 | 48.0534 | 0.014234 | 0.34611 | 0.004926 | 24.3154 | 0.055764 | 0.90675 | 0.050564 | 16.2605 | 19.3269 | 3.3128 | 0.0555 | 5.275 | -19.3269 | 5.0105 | 3.9826
2012-10-31 11:45 | 23.6824 | 24.614 |  | 24.2942 | 23.3177 | 48.0633 | 0.014231 | 0.34609 | 0.004925 | 24.3195 | 0.055726 | 0.90609 | 0.050493 | 16.2597 | 19.3592 | 3.3135 | 0.0554 | 5.2548 | -19.3592 | 4.935 | 3.9585
2012-10-31 11:45 | 23.6772 | 24.6009 |  | 24.2614 | 23.2729 | 48.0552 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.055792 | 0.90716 | 0.050612 | 16.2596 | 19.358 | 3.3129 | 0.0555 | 5.2429 | -19.358 | 4.9034 | 3.9149
2012-10-31 11:45 | 23.6809 | 24.5888 |  | 24.3046 | 23.3162 | 48.0488 | 0.014234 | 0.34608 | 0.004926 | 24.3134 | 0.055739 | 0.90631 | 0.050517 | 16.2598 | 19.3497 | 3.3125 | 0.0554 | 5.2391 | -19.3497 | 4.9549 | 3.9665
2012-10-31 11:45 | 23.6824 | 24.6022 | 23.6388 | 24.235 | 23.3217 | 48.043 | 0.014244 | 0.34611 | 0.00493 | 24.2984 | 0.055836 | 0.90801 | 0.0507 | 16.2621 | 19.3271 | 3.3121 | 0.0556 | 5.2751 | 4.3117 | 4.9079 | 3.9946
2012-10-31 11:46 | 23.6772 | 24.5772 |  | 24.2377 | 23.2927 | 48.0575 | 0.014238 | 0.34608 | 0.004927 | 24.3066 | 0.055736 | 0.90616 | 0.050506 | 16.2581 | 19.3179 | 3.3131 | 0.0554 | 5.2593 | -19.3179 | 4.9198 | 3.9748
2012-10-31 11:46 | 23.6757 | 24.5362 |  | 24.1928 | 23.2714 | 48.0286 | 0.014244 | 0.34603 | 0.004929 | 24.2933 | 0.055802 | 0.9074 | 0.050635 | 16.2611 | 19.3766 | 3.3111 | 0.0556 | 5.1596 | -19.3766 | 4.8162 | 3.8948
2012-10-31 11:46 | 23.6764 | 24.5211 | 23.6051 | 24.2211 | 23.2602 | 48.0378 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055742 | 0.90643 | 0.050526 | 16.2613 | 19.3371 | 3.3117 | 0.0555 | 5.184 | 4.268 | 4.884 | 3.9231
2012-10-31 11:46 | 23.6674 | 24.5121 |  | 24.2003 | 23.2432 | 48.0448 | 0.014263 | 0.34605 | 0.004936 | 24.2619 | 0.055751 | 0.90659 | 0.050544 | 16.2615 | 19.3161 | 3.3122 | 0.0555 | 5.196 | -19.3161 | 4.8842 | 3.9271
2012-10-31 11:46 | 23.6734 | 24.5142 |  | 24.1905 | 23.2373 | 48.0321 | 0.014241 | 0.34601 | 0.004927 | 24.2964 | 0.055682 | 0.90555 | 0.050423 | 16.2629 | 19.294 | 3.3113 | 0.0554 | 5.2202 | -19.294 | 4.8965 | 3.9433
2012-10-31 11:46 | 23.6749 | 24.5236 |  | 24.1841 | 23.2269 | 48.0344 | 0.014247 | 0.34605 | 0.00493 | 24.2892 | 0.055811 | 0.90765 | 0.050657 | 16.2629 | 19.3236 | 3.3115 | 0.0556 | 5.2 | -19.3236 | 4.8605 | 3.9033
2012-10-31 11:46 | 23.6674 | 24.5082 | 23.6159 | 24.1253 | 23.1837 | 48.0269 | 0.014241 | 0.34608 | 0.004928 | 24.3015 | 0.055742 | 0.90626 | 0.050517 | 16.2581 | 19.288 | 3.311 | 0.0554 | 5.2202 | 4.3279 | 4.8373 | 3.8957
2012-10-31 11:46 | 23.6689 | 24.4702 |  | 24.1386 | 23.2368 | 48.0292 | 0.014247 | 0.34601 | 0.00493 | 24.2862 | 0.055745 | 0.90635 | 0.050524 | 16.2588 | 19.3216 | 3.3111 | 0.0555 | 5.1486 | -19.3216 | 4.817 | 3.9152
2012-10-31 11:46 | 23.6727 | 24.4819 | 23.5855 | 24.1858 | 23.185 | 48.0217 | 0.014231 | 0.34601 | 0.004924 | 24.3135 | 0.05572 | 0.9061 | 0.050488 | 16.2617 | 19.3174 | 3.3106 | 0.0554 | 5.1645 | 4.2681 | 4.8684 | 3.8676
2012-10-31 11:46 | 23.6757 | 24.3941 |  | 24.1415 | 23.2238 | 48.028 | 0.014234 | 0.34609 | 0.004926 | 24.3144 | 0.05578 | 0.90717 | 0.050602 | 16.2634 | 19.3164 | 3.3111 | 0.0555 | 5.0777 | -19.3164 | 4.8251 | 3.9074
2012-10-31 11:46 | 23.6674 | 24.4411 |  | 24.1055 | 23.1877 | 48.0176 | 0.014247 | 0.34602 | 0.00493 | 24.2871 | 0.055748 | 0.90658 | 0.05054 | 16.2621 | 19.28 | 3.3103 | 0.0555 | 5.1611 | -19.28 | 4.8255 | 3.9077
2012-10-31 11:46 | 23.6682 | 24.4222 | 23.5573 | 24.1221 | 23.1885 | 48.0193 | 0.014247 | 0.34605 | 0.00493 | 24.2892 | 0.055754 | 0.90648 | 0.05054 | 16.2585 | 19.3289 | 3.3105 | 0.0555 | 5.0933 | 4.2284 | 4.7932 | 3.8596
2012-10-31 11:46 | 23.6592 | 24.4329 |  | 24.0776 | 23.1755 | 48.0153 | 0.014269 | 0.34605 | 0.004938 | 24.2517 | 0.05571 | 0.90584 | 0.050464 | 16.26 | 19.2959 | 3.3102 | 0.0554 | 5.137 | -19.2959 | 4.7817 | 3.8796
2012-10-31 11:46 | 23.6607 | 24.4068 |  | 24.0712 | 23.1294 | 48.0003 | 0.014247 | 0.34611 | 0.004931 | 24.2933 | 0.055676 | 0.90522 | 0.050399 | 16.2587 | 19.3495 | 3.3091 | 0.0553 | 5.0573 | -19.3495 | 4.7217 | 3.7799
2012-10-31 11:46 | 23.6607 | 24.391 | 23.5379 | 24.0712 | 23.1413 | 48.013 | 0.014253 | 0.34603 | 0.004932 | 24.278 | 0.055751 | 0.90678 | 0.050554 | 16.2648 | 19.2974 | 3.31 | 0.0555 | 5.0936 | 4.2405 | 4.7738 | 3.8439
2012-10-31 11:46 | 23.657 | 24.3754 | 23.5342 | 24.0951 | 23.1336 | 48.0095 | 0.014256 | 0.34602 | 0.004933 | 24.2718 | 0.055736 | 0.90631 | 0.050514 | 16.2607 | 19.3619 | 3.3098 | 0.0554 | 5.0135 | 4.1723 | 4.7332 | 3.7717
2012-10-31 11:46 | 23.6495 | 24.3403 | 23.5663 | 24.0363 | 23.1341 | 48.013 | 0.014231 | 0.34598 | 0.004924 | 24.3114 | 0.055688 | 0.90548 | 0.050424 | 16.2599 | 19.3423 | 3.31 | 0.0553 | 4.998 | 4.224 | 4.694 | 3.7918
2012-10-31 11:46 | 23.6547 | 24.3613 | 23.5715 | 24.0099 | 23.1432 | 48.0049 | 0.014247 | 0.34596 | 0.004929 | 24.2831 | 0.055692 | 0.90557 | 0.050433 | 16.2603 | 19.3756 | 3.3095 | 0.0554 | 4.9857 | 4.1959 | 4.6343 | 3.7676
2012-10-31 11:46 | 23.6532 | 24.3479 | 23.5383 | 24.0282 | 23.1298 | 48.0124 | 0.01425 | 0.34601 | 0.004931 | 24.2811 | 0.055707 | 0.90596 | 0.050468 | 16.2629 | 19.4263 | 3.31 | 0.0554 | 4.9216 | 4.112 | 4.6019 | 3.7035
2012-10-31 11:46 | 23.6458 | 24.3208 | 23.519 | 24.0563 | 23.1066 | 48.0049 | 0.014247 | 0.34603 | 0.00493 | 24.2882 | 0.055701 | 0.90581 | 0.050455 | 16.2621 | 19.3948 | 3.3095 | 0.0554 | 4.926 | 4.1242 | 4.6615 | 3.7118
2012-10-31 11:46 | 23.6443 | 24.3154 | 23.5413 | 24.039 | 23.109 | 48.0003 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.05571 | 0.90604 | 0.050476 | 16.2636 | 19.4093 | 3.3091 | 0.0554 | 4.9061 | 4.132 | 4.6297 | 3.6997
2012-10-31 11:46 | 23.6495 | 24.3363 | 23.5267 | 24.0403 | 23.1142 | 47.9997 | 0.01425 | 0.34606 | 0.004931 | 24.2851 | 0.055717 | 0.90597 | 0.050478 | 16.2602 | 19.4185 | 3.3091 | 0.0554 | 4.9178 | 4.1082 | 4.6218 | 3.6957
2012-10-31 11:46 | 23.6435 | 24.2948 | 23.5167 | 24.0264 | 23.0685 | 47.9951 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055682 | 0.90555 | 0.050423 | 16.2629 | 19.4406 | 3.3088 | 0.0554 | 4.8542 | 4.0761 | 4.5858 | 3.6279
2012-10-31 11:47 | 23.6502 | 24.2976 | 23.5115 | 24.0133 | 23.1149 | 47.9985 | 0.014238 | 0.34609 | 0.004928 | 24.3076 | 0.055758 | 0.90661 | 0.050551 | 16.2597 | 19.4192 | 3.309 | 0.0555 | 4.8784 | 4.0923 | 4.5941 | 3.6957
2012-10-31 11:47 | 23.6465 | 24.2899 | 23.5395 | 23.986 | 23.0874 | 47.9928 | 0.01425 | 0.34611 | 0.004932 | 24.2881 | 0.055663 | 0.90539 | 0.050397 | 16.2656 | 19.4035 | 3.3086 | 0.0553 | 4.8864 | 4.136 | 4.5825 | 3.6839
2012-10-31 11:47 | 23.6428 | 24.2941 | 23.4962 | 23.9665 | 23.0678 | 47.9951 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055679 | 0.90565 | 0.050426 | 16.2656 | 19.3998 | 3.3088 | 0.0554 | 4.8943 | 4.0964 | 4.5667 | 3.668
2012-10-31 11:47 | 23.6353 | 24.2985 | 23.5125 | 23.9353 | 23.0325 | 47.9847 | 0.014256 | 0.34608 | 0.004934 | 24.2759 | 0.055685 | 0.90577 | 0.050438 | 16.266 | 19.3803 | 3.3081 | 0.0554 | 4.9182 | 4.1322 | 4.555 | 3.6522
2012-10-31 11:47 | 23.6398 | 24.228 | 23.4892 | 23.9793 | 23.0609 | 47.9852 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055707 | 0.90606 | 0.050474 | 16.2647 | 19.3727 | 3.3081 | 0.0554 | 4.8553 | 4.1165 | 4.6066 | 3.6882
2012-10-31 11:47 | 23.6316 | 24.2434 | 23.4493 | 23.9829 | 23.0249 | 47.9829 | 0.014244 | 0.34603 | 0.004929 | 24.2933 | 0.055704 | 0.90571 | 0.050452 | 16.2594 | 19.3886 | 3.3079 | 0.0554 | 4.8548 | 4.0607 | 4.5943 | 3.6363
2012-10-31 11:47 | 23.6435 | 24.1961 | 23.4374 | 23.9395 | 23.0169 | 47.9893 | 0.014241 | 0.34603 | 0.004928 | 24.2984 | 0.055767 | 0.90698 | 0.05058 | 16.2638 | 19.4085 | 3.3084 | 0.0555 | 4.7876 | 4.0289 | 4.531 | 3.6084
2012-10-31 11:47 | 23.6368 | 24.2052 | 23.4664 | 23.9328 | 23.0261 | 47.9783 | 0.014256 | 0.34602 | 0.004933 | 24.2718 | 0.055701 | 0.9058 | 0.050454 | 16.2618 | 19.3858 | 3.3076 | 0.0554 | 4.8194 | 4.0806 | 4.547 | 3.6403
2012-10-31 11:47 | 23.6308 | 24.1913 | 23.4485 | 23.8874 | 23.0161 | 47.965 | 0.014238 | 0.34603 | 0.004927 | 24.3036 | 0.055695 | 0.90564 | 0.05044 | 16.2607 | 19.3758 | 3.3067 | 0.0554 | 4.8155 | 4.0727 | 4.5116 | 3.6403
2012-10-31 11:47 | 23.6211 | 24.2053 | 23.4468 | 23.9369 | 22.9906 | 47.9737 | 0.014256 | 0.34602 | 0.004933 | 24.2718 | 0.055717 | 0.906 | 0.05048 | 16.2608 | 19.3942 | 3.3073 | 0.0554 | 4.8111 | 4.0526 | 4.5427 | 3.5964
2012-10-31 11:47 | 23.6233 | 24.1878 | 23.4252 | 23.9193 | 23.0285 | 47.9685 | 0.01425 | 0.34598 | 0.00493 | 24.279 | 0.055669 | 0.90524 | 0.050394 | 16.261 | 19.3843 | 3.3069 | 0.0553 | 4.8035 | 4.0409 | 4.535 | 3.6442
2012-10-31 11:47 | 23.6211 | 24.2053 | 23.4031 | 23.8974 | 22.9906 | 47.9598 | 0.014247 | 0.34605 | 0.00493 | 24.2892 | 0.055701 | 0.9058 | 0.050454 | 16.2618 | 19.35 | 3.3063 | 0.0554 | 4.8553 | 4.0531 | 4.5474 | 3.6406
2012-10-31 11:47 | 23.6121 | 24.1726 | 23.4219 | 23.8726 | 22.9419 | 47.9598 | 0.014241 | 0.34603 | 0.004928 | 24.2984 | 0.055742 | 0.90655 | 0.050533 | 16.2633 | 19.3089 | 3.3063 | 0.0555 | 4.8637 | 4.113 | 4.5637 | 3.633
2012-10-31 11:47 | 23.6099 | 24.1428 | 23.4276 | 23.8546 | 22.9714 | 47.9604 | 0.014244 | 0.34599 | 0.004928 | 24.2902 | 0.055783 | 0.90719 | 0.050606 | 16.2628 | 19.3388 | 3.3064 | 0.0555 | 4.804 | 4.0888 | 4.5158 | 3.6326
2012-10-31 11:47 | 23.6166 | 24.1574 | 23.363 | 23.8771 | 22.9662 | 47.9465 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055676 | 0.90541 | 0.05041 | 16.2621 | 19.3897 | 3.3054 | 0.0553 | 4.7677 | 3.9733 | 4.4874 | 3.5765
2012-10-31 11:47 | 23.6114 | 24.1127 | 23.3617 | 23.8522 | 22.9412 | 47.9679 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.05577 | 0.90687 | 0.050576 | 16.2609 | 19.3965 | 3.3069 | 0.0555 | 4.7162 | 3.9652 | 4.4557 | 3.5447
2012-10-31 11:47 | 23.6121 | 24.1134 | 23.3466 | 23.8489 | 22.9498 | 47.9535 | 0.014256 | 0.34595 | 0.004932 | 24.2668 | 0.05571 | 0.90596 | 0.050471 | 16.262 | 19.4052 | 3.3059 | 0.0554 | 4.7082 | 3.9414 | 4.4437 | 3.5446
2012-10-31 11:47 | 23.6136 | 24.1149 | 23.352 | 23.8031 | 22.8917 | 47.9529 | 0.014247 | 0.34605 | 0.00493 | 24.2892 | 0.055682 | 0.90519 | 0.050403 | 16.2565 | 19.3666 | 3.3059 | 0.0553 | 4.7483 | 3.9854 | 4.4365 | 3.5251
2012-10-31 11:47 | 23.6061 | 24.0877 | 23.297 | 23.7877 | 22.9041 | 47.9616 | 0.014253 | 0.34608 | 0.004933 | 24.281 | 0.055676 | 0.90531 | 0.050404 | 16.2603 | 19.3832 | 3.3065 | 0.0553 | 4.7045 | 3.9138 | 4.4045 | 3.5209
2012-10-31 11:47 | 23.6091 | 24.0591 | 23.3475 | 23.767 | 22.8713 | 47.9506 | 0.014244 | 0.34608 | 0.00493 | 24.2963 | 0.055814 | 0.90745 | 0.050648 | 16.2584 | 19.342 | 3.3057 | 0.0556 | 4.7171 | 4.0055 | 4.425 | 3.5293
2012-10-31 11:47 | 23.6173 | 24.091 | 23.3121 | 23.8186 | 22.8875 | 47.9488 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055698 | 0.90551 | 0.050435 | 16.2575 | 19.3422 | 3.3056 | 0.0554 | 4.7488 | 3.9699 | 4.4764 | 3.5453
2012-10-31 11:47 | 23.6144 | 24.1157 | 23.2894 | 23.7683 | 22.8568 | 47.9298 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055773 | 0.90688 | 0.05058 | 16.2602 | 19.3032 | 3.3043 | 0.0555 | 4.8125 | 3.9862 | 4.4651 | 3.5536
2012-10-31 11:47 | 23.6211 | 24.0829 | 23.3159 | 23.7948 | 22.8913 | 47.9442 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.055692 | 0.90558 | 0.050434 | 16.2605 | 19.3059 | 3.3053 | 0.0554 | 4.777 | 4.01 | 4.4889 | 3.5854
2012-10-31 11:47 | 23.6188 | 24.0372 | 23.2819 | 23.8004 | 22.8493 | 47.9454 | 0.014244 | 0.34595 | 0.004928 | 24.2872 | 0.055688 | 0.90578 | 0.050441 | 16.2653 | 19.3357 | 3.3054 | 0.0554 | 4.7015 | 3.9462 | 4.4647 | 3.5136
2012-10-31 11:48 | 23.6129 | 24.0432 | 23.2681 | 23.7668 | 22.8473 | 47.9373 | 0.014228 | 0.34603 | 0.004923 | 24.3206 | 0.055717 | 0.906 | 0.05048 | 16.2608 | 19.3779 | 3.3048 | 0.0554 | 4.6653 | 3.8902 | 4.3889 | 3.4694
2012-10-31 11:48 | 23.6158 | 23.9987 | 23.2313 | 23.7618 | 22.8542 | 47.935 | 0.014231 | 0.34601 | 0.004924 | 24.3135 | 0.05572 | 0.9061 | 0.050488 | 16.2617 | 19.3728 | 3.3046 | 0.0554 | 4.6259 | 3.8585 | 4.389 | 3.4814
2012-10-31 11:48 | 23.6121 | 24.0424 | 23.2474 | 23.7502 | 22.8545 | 47.9315 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055692 | 0.90578 | 0.050445 | 16.2642 | 19.3571 | 3.3044 | 0.0554 | 4.6853 | 3.8903 | 4.3931 | 3.4974
2012-10-31 11:48 | 23.6121 | 24.0108 | 23.2236 | 23.691 | 22.8386 | 47.9228 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.05571 | 0.90597 | 0.050472 | 16.2623 | 19.333 | 3.3038 | 0.0554 | 4.6778 | 3.8906 | 4.358 | 3.5056
2012-10-31 11:48 | 23.6091 | 24.0196 | 23.181 |  | 22.7919 | 47.9309 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.055692 | 0.90538 | 0.050422 | 16.2569 | 19.338 | 3.3044 | 0.0554 | 4.6816 | 3.843 | -19.338 | 3.4539
2012-10-31 11:48 | 23.6091 | 24.0157 | 23.2127 | 23.688 | 22.7879 | 47.9286 | 0.014234 | 0.34599 | 0.004925 | 24.3073 | 0.055663 | 0.90515 | 0.050383 | 16.2612 | 19.3059 | 3.3042 | 0.0553 | 4.7098 | 3.9068 | 4.3821 | 3.482
2012-10-31 11:48 | 23.6031 | 23.9662 | 23.1551 | 23.6544 | 22.7899 | 47.9142 | 0.014228 | 0.34599 | 0.004923 | 24.3175 | 0.055654 | 0.90509 | 0.050372 | 16.2628 | 19.328 | 3.3032 | 0.0553 | 4.6382 | 3.8271 | 4.3264 | 3.4619
2012-10-31 11:48 | 23.6076 | 23.9786 | 23.1795 |  | 22.7745 | 47.9251 | 0.014238 | 0.34605 | 0.004927 | 24.3045 | 0.055704 | 0.90577 | 0.050455 | 16.2604 | 19.3205 | 3.304 | 0.0554 | 4.6581 | 3.859 | -19.3205 | 3.454
2012-10-31 11:48 | 23.6016 | 23.9568 | 23.1497 | 23.6648 | 22.7725 | 47.9205 | 0.014244 | 0.34602 | 0.004929 | 24.2923 | 0.055704 | 0.90571 | 0.050452 | 16.2594 | 19.3225 | 3.3036 | 0.0554 | 4.6343 | 3.8272 | 4.3423 | 3.45
2012-10-31 11:48 | 23.6031 | 23.982 | 23.1313 |  | 22.7382 | 47.9194 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055644 | 0.90503 | 0.05036 | 16.2647 | 19.304 | 3.3036 | 0.0553 | 4.678 | 3.8273 | -19.304 | 3.4342
2012-10-31 11:48 | 23.5912 | 23.9504 | 23.0916 |  | 22.7343 | 47.9049 | 0.014241 | 0.34601 | 0.004927 | 24.2964 | 0.055682 | 0.90544 | 0.050417 | 16.2609 | 19.3121 | 3.3026 | 0.0553 | 4.6383 | 3.7795 | -19.3121 | 3.4222
2012-10-31 11:48 | 23.5957 | 23.9391 | 23.0922 |  | 22.7427 | 47.902 | 0.014256 | 0.34602 | 0.004933 | 24.2718 | 0.055704 | 0.90584 | 0.050459 | 16.2617 | 19.3166 | 3.3024 | 0.0554 | 4.6225 | 3.7756 | -19.3166 | 3.4261
2012-10-31 11:48 | 23.5897 | 23.9371 | 23.0981 |  | 22.7288 | 47.9003 | 0.014244 | 0.34598 | 0.004928 | 24.2892 | 0.055663 | 0.90515 | 0.050383 | 16.2612 | 19.3106 | 3.3022 | 0.0553 | 4.6265 | 3.7875 | -19.3106 | 3.4182
2012-10-31 11:48 | 23.5912 | 23.9543 | 23.0877 |  | 22.7303 | 47.913 | 0.014241 | 0.34605 | 0.004928 | 24.2994 | 0.055692 | 0.90571 | 0.050441 | 16.2629 | 19.3442 | 3.3031 | 0.0554 | 4.6101 | 3.7435 | -19.3442 | 3.3861
2012-10-31 11:48 | 23.5919 | 23.9077 | 23.1003 |  | 22.731 | 47.9072 | 0.014244 | 0.34609 | 0.00493 | 24.2973 | 0.055695 | 0.90558 | 0.050436 | 16.2597 | 19.2847 | 3.3027 | 0.0554 | 4.623 | 3.8156 | -19.2847 | 3.4463
2012-10-31 11:48 | 23.5852 | 23.9089 | 23.1094 |  | 22.7521 | 47.9014 | 0.01425 | 0.34599 | 0.00493 | 24.28 | 0.055742 | 0.90642 | 0.050526 | 16.261 | 19.3181 | 3.3023 | 0.0555 | 4.5908 | 3.7913 | -19.3181 | 3.434
2012-10-31 11:48 | 23.5912 | 23.8793 | 23.0797 |  | 22.7422 | 47.8934 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055657 | 0.90502 | 0.050371 | 16.2606 | 19.2921 | 3.3018 | 0.0553 | 4.5872 | 3.7876 | -19.2921 | 3.4501
2012-10-31 11:48 | 23.5942 | 23.8784 | 23.0907 |  | 22.7412 | 47.8991 | 0.014247 | 0.34602 | 0.00493 | 24.2871 | 0.055692 | 0.90558 | 0.050434 | 16.2605 | 19.3031 | 3.3022 | 0.0554 | 4.5753 | 3.7876 | -19.3031 | 3.4381
2012-10-31 11:48 | 23.5927 | 23.8769 | 23.0654 |  | 22.7159 | 47.8939 | 0.014244 | 0.34602 | 0.004929 | 24.2923 | 0.055673 | 0.90532 | 0.050402 | 16.2614 | 19.3297 | 3.3018 | 0.0553 | 4.5472 | 3.7357 | -19.3297 | 3.3862
2012-10-31 11:48 | 23.5829 | 23.875 | 23.0556 |  | 22.7101 | 47.8997 | 0.014238 | 0.34602 | 0.004927 | 24.3025 | 0.055673 | 0.90532 | 0.050402 | 16.2614 | 19.3239 | 3.3022 | 0.0553 | 4.5511 | 3.7317 | -19.3239 | 3.3862
2012-10-31 11:49 | 23.5792 | 23.8516 | 23.0122 |  | 22.6945 | 47.8939 | 0.014238 | 0.34602 | 0.004927 | 24.3025 | 0.055676 | 0.90544 | 0.050411 | 16.2626 | 19.3643 | 3.3018 | 0.0553 | 4.4873 | 3.6479 | -19.3643 | 3.3302
2012-10-31 11:49 | 23.5785 | 23.8153 | 23.0512 |  | 22.6302 | 47.9009 | 0.014234 | 0.34608 | 0.004926 | 24.3134 | 0.05566 | 0.90536 | 0.050393 | 16.266 | 19.3636 | 3.3023 | 0.0553 | 4.4517 | 3.6876 | -19.3636 | 3.2666
2012-10-31 11:49 | 23.5792 | 23.8121 | 23.028 |  | 22.6388 | 47.9072 | 0.014241 | 0.34602 | 0.004928 | 24.2974 | 0.055682 | 0.90548 | 0.050419 | 16.2616 | 19.3563 | 3.3027 | 0.0553 | 4.4558 | 3.6717 | -19.3563 | 3.2825
2012-10-31 11:49 | 23.5762 | 23.8091 | 23.0211 |  | 22.6636 | 47.8818 | 0.014247 | 0.34602 | 0.00493 | 24.2871 | 0.055695 | 0.90574 | 0.050445 | 16.2625 | 19.3212 | 3.301 | 0.0554 | 4.4879 | 3.6999 | -19.3212 | 3.3424
2012-10-31 11:49 | 23.574 | 23.799 | 22.9792 | 23.475 | 22.6336 | 47.8928 | 0.014244 | 0.34602 | 0.004929 | 24.2923 | 0.055647 | 0.90516 | 0.05037 | 16.2662 | 19.3511 | 3.3017 | 0.0553 | 4.4479 | 3.6281 | 4.1239 | 3.2825
2012-10-31 11:49 | 23.574 | 23.7911 | 23.0228 |  | 22.6336 | 47.8841 | 0.01425 | 0.34602 | 0.004931 | 24.282 | 0.055695 | 0.90565 | 0.05044 | 16.261 | 19.335 | 3.3011 | 0.0554 | 4.4561 | 3.6878 | -19.335 | 3.2986
2012-10-31 11:49 | 23.5702 | 23.7755 | 23.0032 | 23.4712 | 22.6815 | 47.8754 | 0.014238 | 0.34606 | 0.004927 | 24.3055 | 0.055647 | 0.90513 | 0.050368 | 16.2656 | 19.3553 | 3.3005 | 0.0553 | 4.4202 | 3.6479 | 4.1159 | 3.3262
2012-10-31 11:49 | 23.5717 | 23.773 | 22.9888 | 23.4766 | 22.6552 | 47.8801 | 0.014228 | 0.34595 | 0.004922 | 24.3145 | 0.055669 | 0.90522 | 0.050393 | 16.2608 | 19.3648 | 3.3009 | 0.0553 | 4.4082 | 3.624 | 4.1118 | 3.2904
2012-10-31 11:49 | 23.5695 | 23.759 | 22.9707 | 23.4506 | 22.6212 | 47.876 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.055638 | 0.90503 | 0.050354 | 16.2665 | 19.3385 | 3.3006 | 0.0553 | 4.4205 | 3.6322 | 4.1121 | 3.2827
2012-10-31 11:49 | 23.5665 | 23.7757 | 22.9717 | 23.4714 | 22.6142 | 47.8789 | 0.014253 | 0.34602 | 0.004932 | 24.2769 | 0.055657 | 0.90497 | 0.050368 | 16.2599 | 19.3355 | 3.3008 | 0.0553 | 4.4402 | 3.6362 | 4.1359 | 3.2787
2012-10-31 11:49 | 23.5725 | 23.7501 | 22.9975 | 23.4576 | 22.6242 | 47.8743 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.055644 | 0.9048 | 0.050347 | 16.2605 | 19.3295 | 3.3005 | 0.0553 | 4.4206 | 3.668 | 4.1281 | 3.2947
2012-10-31 11:49 | 23.5717 | 23.7414 | 22.9689 | 23.4132 | 22.5876 | 47.8697 | 0.014247 | 0.34606 | 0.00493 | 24.2902 | 0.055647 | 0.90496 | 0.050358 | 16.2625 | 19.3688 | 3.3001 | 0.0553 | 4.3726 | 3.6001 | 4.0444 | 3.2188
2012-10-31 11:49 | 23.556 | 23.7178 | 22.9334 | 23.4292 | 22.5481 | 47.861 | 0.014244 | 0.34595 | 0.004928 | 24.2872 | 0.055647 | 0.90497 | 0.050359 | 16.2628 | 19.2849 | 3.2995 | 0.0553 | 4.4329 | 3.6485 | 4.1443 | 3.2632
2012-10-31 11:49 | 23.568 | 23.718 | 22.9136 | 23.4095 | 22.6038 | 47.8627 | 0.014231 | 0.34599 | 0.004924 | 24.3124 | 0.05571 | 0.90602 | 0.050474 | 16.2631 | 19.2689 | 3.2997 | 0.0554 | 4.4491 | 3.6447 | 4.1406 | 3.3349
2012-10-31 11:49 | 23.5575 | 23.7193 | 22.9031 | 23.3673 | 22.5456 | 47.861 | 0.014244 | 0.34592 | 0.004927 | 24.2852 | 0.055654 | 0.90516 | 0.050376 | 16.2641 | 19.3346 | 3.2995 | 0.0553 | 4.3847 | 3.5685 | 4.0327 | 3.211
2012-10-31 11:49 | 23.5613 | 23.7192 | 22.8911 | 23.383 | 22.5255 | 47.8668 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055638 | 0.90496 | 0.05035 | 16.2652 | 19.3143 | 3.2999 | 0.0553 | 4.4049 | 3.5768 | 4.0687 | 3.2112
2012-10-31 11:49 | 23.5553 | 23.7211 | 22.8811 | 23.3453 | 22.5593 | 47.8523 | 0.014228 | 0.34601 | 0.004923 | 24.3186 | 0.055714 | 0.9061 | 0.050483 | 16.2635 | 19.3203 | 3.2989 | 0.0554 | 4.4008 | 3.5608 | 4.025 | 3.239
2012-10-31 11:49 | 23.5598 | 23.6901 | 22.9015 | 23.3339 | 22.5717 | 47.846 | 0.014231 | 0.34601 | 0.004924 | 24.3135 | 0.055651 | 0.90505 | 0.050367 | 16.2629 | 19.3329 | 3.2985 | 0.0553 | 4.3572 | 3.5686 | 4.001 | 3.2388
2012-10-31 11:49 | 23.5605 |  | 22.8744 | 23.3624 | 22.5208 | 47.8581 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055692 | 0.90564 | 0.050437 | 16.2616 | 19.3456 | 3.2993 | 0.0554 |  | 3.5288 | 4.0168 | 3.1752
2012-10-31 11:49 | 23.5515 | 23.6975 | 22.8892 | 23.3415 | 22.4919 | 47.8552 | 0.014244 | 0.34602 | 0.004929 | 24.2923 | 0.055669 | 0.90539 | 0.050402 | 16.2639 | 19.4088 | 3.2991 | 0.0553 | 4.2887 | 3.4804 | 3.9327 | 3.0831
2012-10-31 11:49 | 23.5508 | 23.6732 | 22.8448 | 23.3447 | 22.4991 | 47.8327 | 0.014247 | 0.34601 | 0.00493 | 24.2862 | 0.05566 | 0.90528 | 0.050388 | 16.2644 | 19.364 | 3.2976 | 0.0553 | 4.3092 | 3.4808 | 3.9807 | 3.1351
2012-10-31 11:49 | 23.5515 | 23.666 | 22.8336 | 23.3137 | 22.476 | 47.8506 | 0.014222 | 0.34601 | 0.004921 | 24.3289 | 0.055698 | 0.90599 | 0.050462 | 16.2661 | 19.3647 | 3.2988 | 0.0554 | 4.3013 | 3.4689 | 3.949 | 3.1113
2012-10-31 11:50 | 23.5463 | 23.6292 | 22.8284 | 23.3165 | 22.5105 | 47.8448 | 0.014228 | 0.34601 | 0.004923 | 24.3186 | 0.055698 | 0.90563 | 0.050442 | 16.2596 | 19.3274 | 3.2984 | 0.0554 | 4.3018 | 3.501 | 3.9891 | 3.1831
2012-10-31 11:50 | 23.5478 | 23.5991 | 22.8299 | 23.3021 | 22.4603 | 47.8356 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.055695 | 0.90578 | 0.050448 | 16.2633 | 19.369 | 3.2978 | 0.0554 | 4.2301 | 3.4609 | 3.9331 | 3.0913
2012-10-31 11:50 | 23.5441 | 23.6033 | 22.8381 | 23.3024 | 22.4646 | 47.8448 | 0.014241 | 0.34601 | 0.004927 | 24.2964 | 0.055688 | 0.90561 | 0.050432 | 16.2622 | 19.3011 | 3.2984 | 0.0554 | 4.3022 | 3.537 | 4.0013 | 3.1635
2012-10-31 11:50 | 23.5463 | 23.6016 | 22.8165 | 23.2728 | 22.4986 | 47.839 | 0.014244 | 0.34596 | 0.004928 | 24.2882 | 0.055679 | 0.90568 | 0.050428 | 16.2662 | 19.3394 | 3.298 | 0.0554 | 4.2622 | 3.4771 | 3.9334 | 3.1592
2012-10-31 11:50 | 23.5471 |  | 22.7935 | 23.2895 | 22.4835 | 47.8425 | 0.014244 | 0.34606 | 0.004929 | 24.2953 | 0.055629 | 0.90476 | 0.050331 | 16.2642 | 19.3362 | 3.2983 | 0.0553 |  | 3.4573 | 3.9533 | 3.1473
2012-10-31 11:50 | 23.5471 | 23.6181 | 22.7974 | 23.2498 | 22.4636 | 47.8211 | 0.014238 | 0.34605 | 0.004927 | 24.3045 | 0.055773 | 0.90691 | 0.050581 | 16.2608 | 19.3723 | 3.2968 | 0.0555 | 4.2458 | 3.4251 | 3.8775 | 3.0913
2012-10-31 11:50 | 23.5523 |  | 22.7788 | 23.2709 | 22.4569 | 47.8292 | 0.01425 | 0.34602 | 0.004931 | 24.282 | 0.055651 | 0.90515 | 0.050372 | 16.2647 | 19.3574 | 3.2973 | 0.0553 |  | 3.4214 | 3.9135 | 3.0995
2012-10-31 11:50 | 23.5538 |  | 22.7803 | 23.2684 | 22.4345 | 47.8327 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055723 | 0.90599 | 0.050484 | 16.2588 | 19.3429 | 3.2976 | 0.0554 |  | 3.4374 | 3.9255 | 3.0916
2012-10-31 11:50 | 23.5515 |  | 22.8058 | 23.2305 | 22.476 | 47.8281 | 0.014231 | 0.34598 | 0.004924 | 24.3114 | 0.055647 | 0.90509 | 0.050366 | 16.2649 | 19.3687 | 3.2973 | 0.0553 |  | 3.4371 | 3.8618 | 3.1073
2012-10-31 11:50 | 23.5441 |  | 22.7627 | 23.1913 | 22.4169 | 47.8448 | 0.014231 | 0.34599 | 0.004924 | 24.3124 | 0.055651 | 0.90483 | 0.050355 | 16.259 | 19.3091 | 3.2984 | 0.0553 |  | 3.4536 | 3.8822 | 3.1078
2012-10-31 11:50 | 23.5486 |  | 22.7433 | 23.2276 | 22.4731 | 47.8442 | 0.014244 | 0.34608 | 0.00493 | 24.2963 | 0.055629 | 0.90485 | 0.050336 | 16.2657 | 19.3337 | 3.2984 | 0.0553 |  | 3.4096 | 3.8939 | 3.1394
2012-10-31 11:50 | 23.55 |  | 22.7288 | 23.2409 | 22.4109 | 47.8437 | 0.01425 | 0.34595 | 0.00493 | 24.277 | 0.055635 | 0.90461 | 0.050328 | 16.2598 | 19.315 | 3.2983 | 0.0553 |  | 3.4138 | 3.9259 | 3.0959
2012-10-31 11:50 | 23.553 |  | 22.7517 | 23.1804 | 22.4337 | 47.846 | 0.014247 | 0.34603 | 0.00493 | 24.2882 | 0.055635 | 0.90486 | 0.050342 | 16.2642 | 19.2739 | 3.2985 | 0.0553 |  | 3.4778 | 3.9065 | 3.1598
2012-10-31 11:50 | 23.5471 |  | 22.7378 | 23.2142 | 22.408 | 47.8581 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055638 | 0.9048 | 0.050341 | 16.2623 | 19.3001 | 3.2993 | 0.0553 |  | 3.4377 | 3.9141 | 3.1079
2012-10-31 11:50 | 23.5508 |  | 22.7376 | 23.206 | 22.4435 | 47.8489 | 0.014241 | 0.34601 | 0.004927 | 24.2964 | 0.055641 | 0.90483 | 0.050346 | 16.2619 | 19.2717 | 3.2987 | 0.0553 |  | 3.4659 | 3.9343 | 3.1718
2012-10-31 11:50 | 23.5426 |  | 22.7175 | 23.1621 | 22.3875 | 47.8639 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055707 | 0.90586 | 0.050463 | 16.2611 | 19.2755 | 3.2997 | 0.0554 |  | 3.442 | 3.8866 | 3.112
2012-10-31 11:50 | 23.5568 |  | 22.7078 | 23.1723 | 22.354 | 47.8419 | 0.014231 | 0.34605 | 0.004925 | 24.3165 | 0.055685 | 0.90542 | 0.050418 | 16.2597 | 19.2577 | 3.2982 | 0.0553 |  | 3.4501 | 3.9146 | 3.0963
2012-10-31 11:50 | 23.5463 | 23.475 | 22.7092 | 23.1697 | 22.3714 | 47.8431 | 0.014247 | 0.34595 | 0.004929 | 24.2821 | 0.055651 | 0.90534 | 0.050383 | 16.2681 | 19.2752 | 3.2983 | 0.0553 | 4.1998 | 3.434 | 3.8945 | 3.0962
2012-10-31 11:50 | 23.5545 |  | 22.7095 | 23.1383 | 22.3358 | 47.8489 | 0.014241 | 0.34596 | 0.004927 | 24.2933 | 0.055651 | 0.90521 | 0.050376 | 16.2658 | 19.2554 | 3.2987 | 0.0553 |  | 3.4541 | 3.8829 | 3.0804
2012-10-31 11:50 | 23.556 |  | 22.715 | 23.108 | 22.3254 | 47.8408 | 0.014253 | 0.34601 | 0.004932 | 24.2759 | 0.055635 | 0.90483 | 0.05034 | 16.2637 | 19.2528 | 3.2981 | 0.0553 |  | 3.4622 | 3.8552 | 3.0726
2012-10-31 11:50 | 23.5463 | 23.4354 | 22.6695 | 23.1539 | 22.2958 | 47.8396 | 0.014247 | 0.34598 | 0.004929 | 24.2841 | 0.055714 | 0.90613 | 0.050484 | 16.264 | 19.2512 | 3.2981 | 0.0554 | 4.1842 | 3.4183 | 3.9027 | 3.0446
2012-10-31 11:50 | 23.5508 | 23.4121 | 22.7058 | 23.1227 | 22.3242 | 47.8431 | 0.01425 | 0.34601 | 0.004931 | 24.2811 | 0.055695 | 0.90578 | 0.050448 | 16.2633 | 19.2557 | 3.2983 | 0.0554 | 4.1564 | 3.4501 | 3.867 | 3.0685
2012-10-31 11:50 | 23.55 | 23.4232 | 22.6533 | 23.1139 | 22.3393 | 47.8298 | 0.014244 | 0.34601 | 0.004928 | 24.2913 | 0.055676 | 0.90542 | 0.05041 | 16.2624 | 19.2669 | 3.2974 | 0.0553 | 4.1563 | 3.3864 | 3.847 | 3.0724
2012-10-31 11:50 | 23.5508 | 23.4399 | 22.6303 | 23.079 | 22.356 | 47.824 | 0.014222 | 0.34598 | 0.00492 | 24.3268 | 0.05566 | 0.90513 | 0.05038 | 16.2618 | 19.2757 | 3.297 | 0.0553 | 4.1642 | 3.3546 | 3.8033 | 3.0803
2012-10-31 11:51 | 23.5515 | 23.4049 | 22.6866 | 23.0956 | 22.3527 | 47.8234 | 0.014222 | 0.34603 | 0.004921 | 24.3309 | 0.05572 | 0.90631 | 0.050499 | 16.2653 | 19.3125 | 3.2969 | 0.0554 | 4.0924 | 3.3741 | 3.7831 | 3.0402
2012-10-31 11:51 | 23.5448 | 23.4101 | 22.6521 | 23.0651 | 22.3341 | 47.8188 | 0.014241 | 0.34599 | 0.004927 | 24.2953 | 0.055723 | 0.9062 | 0.050496 | 16.2626 | 19.3058 | 3.2966 | 0.0554 | 4.1043 | 3.3463 | 3.7593 | 3.0283
2012-10-31 11:51 | 23.5508 | 23.4002 | 22.6422 | 23.0989 | 22.3361 | 47.8292 | 0.014238 | 0.34605 | 0.004927 | 24.3045 | 0.055676 | 0.90558 | 0.050419 | 16.2652 | 19.3519 | 3.2973 | 0.0553 | 4.0483 | 3.2903 | 3.747 | 2.9842
2012-10-31 11:51 | 23.5418 | 23.3912 | 22.6213 | 23.0462 | 22.3072 | 47.8246 | 0.014253 | 0.34603 | 0.004932 | 24.278 | 0.055635 | 0.90486 | 0.050342 | 16.2642 | 19.2747 | 3.297 | 0.0553 | 4.1165 | 3.3466 | 3.7715 | 3.0325
2012-10-31 11:51 | 23.5486 | 23.4178 | 22.6122 | 23.0848 | 22.3021 | 47.8165 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055685 | 0.90565 | 0.050431 | 16.2639 | 19.2535 | 3.2965 | 0.0554 | 4.1643 | 3.3587 | 3.8313 | 3.0486
2012-10-31 11:51 | 23.5493 | 23.371 | 22.6169 | 23.1053 | 22.2868 | 47.8148 | 0.014231 | 0.34603 | 0.004924 | 24.3155 | 0.055651 | 0.90512 | 0.050371 | 16.2642 | 19.2381 | 3.2964 | 0.0553 | 4.1329 | 3.3788 | 3.8672 | 3.0487
2012-10-31 11:51 | 23.5456 | 23.3911 | 22.6489 | 23.0659 | 22.2911 | 47.809 | 0.014247 | 0.34603 | 0.00493 | 24.2882 | 0.055638 | 0.90499 | 0.050352 | 16.2657 | 19.2344 | 3.296 | 0.0553 | 4.1567 | 3.4145 | 3.8315 | 3.0567
2012-10-31 11:51 | 23.5493 | 23.4146 | 22.6328 | 23.0339 | 22.2709 | 47.8211 | 0.014247 | 0.34596 | 0.004929 | 24.2831 | 0.055669 | 0.90522 | 0.050393 | 16.2608 | 19.2261 | 3.2968 | 0.0553 | 4.1885 | 3.4067 | 3.8078 | 3.0448
2012-10-31 11:51 | 23.5381 | 23.3558 | 22.5779 | 23.0465 | 22.2319 | 47.8113 | 0.014231 | 0.34599 | 0.004924 | 24.3124 | 0.055673 | 0.90548 | 0.050411 | 16.2643 | 19.2309 | 3.2961 | 0.0553 | 4.1249 | 3.347 | 3.8156 | 3.001
2012-10-31 11:51 | 23.5456 | 23.3911 | 22.5695 | 23.0064 | 22.2871 | 47.8084 | 0.014231 | 0.34599 | 0.004924 | 24.3124 | 0.055651 | 0.90505 | 0.050367 | 16.2629 | 19.2264 | 3.2959 | 0.0553 | 4.1647 | 3.3431 | 3.78 | 3.0607
2012-10-31 11:51 | 23.55 | 23.3638 | 22.5977 | 23.0425 | 22.2398 | 47.809 | 0.014238 | 0.34596 | 0.004926 | 24.2984 | 0.055641 | 0.90496 | 0.050353 | 16.2643 | 19.2509 | 3.296 | 0.0553 | 4.1129 | 3.3468 | 3.7916 | 2.9889
2012-10-31 11:51 | 23.5441 | 23.3301 | 22.5839 | 22.9652 | 22.2578 | 47.8153 | 0.014234 | 0.34598 | 0.004925 | 24.3063 | 0.055654 | 0.90496 | 0.050365 | 16.2605 | 19.269 | 3.2964 | 0.0553 | 4.0611 | 3.3149 | 3.6962 | 2.9888
2012-10-31 11:51 | 23.5441 | 23.3301 | 22.556 | 22.9929 | 22.2379 | 47.824 | 0.014244 | 0.34599 | 0.004928 | 24.2902 | 0.055654 | 0.90506 | 0.05037 | 16.2623 | 19.245 | 3.297 | 0.0553 | 4.0851 | 3.311 | 3.7479 | 2.9929
2012-10-31 11:51 | 23.5486 | 23.291 | 22.5764 | 23.0014 | 22.2623 | 47.8015 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.055647 | 0.90502 | 0.050362 | 16.2636 | 19.2815 | 3.2954 | 0.0553 | 4.0095 | 3.2949 | 3.7199 | 2.9808
2012-10-31 11:51 | 23.5523 | 23.3106 | 22.5801 | 22.9932 | 22.254 | 47.8101 | 0.014231 | 0.34595 | 0.004923 | 24.3094 | 0.05566 | 0.90532 | 0.05039 | 16.2652 | 19.2451 | 3.296 | 0.0553 | 4.0655 | 3.335 | 3.7481 | 3.0089
2012-10-31 11:51 | 23.5463 | 23.3046 | 22.5423 | 22.9594 | 22.2441 | 47.8072 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055651 | 0.90509 | 0.050369 | 16.2637 | 19.2111 | 3.2958 | 0.0553 | 4.0935 | 3.3312 | 3.7483 | 3.033
2012-10-31 11:51 | 23.5486 | 23.2632 | 22.5884 | 22.9974 | 22.2225 | 47.798 | 0.014241 | 0.34599 | 0.004927 | 24.2953 | 0.055673 | 0.90545 | 0.050409 | 16.2638 | 19.2454 | 3.2952 | 0.0553 | 4.0178 | 3.343 | 3.752 | 2.9771
2012-10-31 11:51 | 23.556 | 23.2587 | 22.5878 | 22.9771 | 22.2458 | 47.7893 | 0.014247 | 0.34595 | 0.004929 | 24.2821 | 0.055654 | 0.90499 | 0.050366 | 16.261 | 19.2488 | 3.2946 | 0.0553 | 4.0099 | 3.339 | 3.7283 | 2.997
2012-10-31 11:51 | 23.5448 | 23.2436 | 22.5408 | 22.95 | 22.2266 | 47.8015 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055641 | 0.9048 | 0.050344 | 16.2614 | 19.2537 | 3.2954 | 0.0553 | 3.9899 | 3.2871 | 3.6963 | 2.9729
2012-10-31 11:51 | 23.5448 | 23.2436 | 22.5726 | 22.954 | 22.2147 | 47.7928 | 0.014228 | 0.3459 | 0.004922 | 24.3115 | 0.055619 | 0.9046 | 0.050313 | 16.2642 | 19.2176 | 3.2948 | 0.0552 | 4.026 | 3.355 | 3.7364 | 2.9971
2012-10-31 11:51 | 23.5493 | 23.2877 | 22.5573 | 22.9108 | 22.2073 | 47.7974 | 0.014238 | 0.34595 | 0.004926 | 24.2974 | 0.055644 | 0.90497 | 0.050356 | 16.2637 | 19.2301 | 3.2952 | 0.0553 | 4.0576 | 3.3272 | 3.6807 | 2.9772
2012-10-31 11:51 | 23.5598 | 23.2388 | 22.536 | 22.9332 | 22.2098 | 47.7968 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055707 | 0.90597 | 0.050469 | 16.2632 | 19.2727 | 3.2951 | 0.0554 | 3.9661 | 3.2633 | 3.6605 | 2.9371
2012-10-31 11:51 | 23.5508 | 23.1822 | 22.527 | 22.9242 | 22.1889 | 47.7951 | 0.014247 | 0.34595 | 0.004929 | 24.2821 | 0.055673 | 0.90529 | 0.0504 | 16.2609 | 19.2878 | 3.295 | 0.0553 | 3.8944 | 3.2392 | 3.6364 | 2.9011
2012-10-31 11:51 | 23.5553 | 23.2105 | 22.5792 | 22.9406 | 22.1894 | 47.7916 | 0.014238 | 0.34601 | 0.004926 | 24.3015 | 0.055647 | 0.90519 | 0.050371 | 16.2667 | 19.3243 | 3.2948 | 0.0553 | 3.8862 | 3.2549 | 3.6163 | 2.8651
2012-10-31 11:52 | 23.5553 | 23.2184 | 22.5633 | 22.9486 | 22.1854 | 47.7876 | 0.014244 | 0.34596 | 0.004928 | 24.2882 | 0.055638 | 0.90486 | 0.050345 | 16.2633 | 19.2842 | 3.2945 | 0.0553 | 3.9342 | 3.2791 | 3.6644 | 2.9012
2012-10-31 11:52 | 23.5493 | 23.2243 | 22.5652 | 22.9148 | 22.1476 | 47.7789 | 0.014238 | 0.34602 | 0.004927 | 24.3025 | 0.055676 | 0.90538 | 0.050408 | 16.2616 | 19.3023 | 3.2939 | 0.0553 | 3.922 | 3.2629 | 3.6125 | 2.8453
2012-10-31 11:52 | 23.5493 | 23.2045 | 22.5175 | 22.9029 | 22.1555 | 47.8003 | 0.014238 | 0.34599 | 0.004926 | 24.3005 | 0.055657 | 0.90545 | 0.050395 | 16.2684 | 19.3023 | 3.2954 | 0.0553 | 3.9022 | 3.2152 | 3.6006 | 2.8532
2012-10-31 11:52 | 23.5523 | 23.1837 | 22.5324 | 22.894 | 22.1386 | 47.7755 | 0.014247 | 0.34593 | 0.004928 | 24.281 | 0.055629 | 0.90476 | 0.050331 | 16.2642 | 19.2732 | 3.2936 | 0.0553 | 3.9105 | 3.2592 | 3.6208 | 2.8654
2012-10-31 11:52 | 23.5538 | 23.1653 | 22.5498 | 22.8915 | 22.1242 | 47.7899 | 0.014234 | 0.34592 | 0.004924 | 24.3022 | 0.055692 | 0.90568 | 0.050439 | 16.2624 | 19.3028 | 3.2946 | 0.0554 | 3.8625 | 3.247 | 3.5887 | 2.8214
2012-10-31 11:52 | 23.5613 | 23.1451 | 22.5573 | 22.8871 | 22.1556 | 47.7772 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.055629 | 0.90464 | 0.050324 | 16.2621 | 19.3263 | 3.2938 | 0.0553 | 3.8188 | 3.231 | 3.5608 | 2.8293
2012-10-31 11:52 | 23.5553 | 23.1827 | 22.5156 | 22.8851 | 22.1814 | 47.7645 | 0.014238 | 0.34603 | 0.004927 | 24.3036 | 0.055638 | 0.90502 | 0.050353 | 16.2662 | 19.2842 | 3.2929 | 0.0553 | 3.8985 | 3.2314 | 3.6009 | 2.8972
2012-10-31 11:52 | 23.5515 | 23.1551 | 22.5277 | 22.8614 | 22.1458 | 47.7766 | 0.014234 | 0.34601 | 0.004925 | 24.3083 | 0.055666 | 0.90521 | 0.050389 | 16.2614 | 19.3085 | 3.2937 | 0.0553 | 3.8466 | 3.2192 | 3.5529 | 2.8373
2012-10-31 11:52 | 23.5545 | 23.17 | 22.5068 | 22.8723 | 22.1408 | 47.7703 | 0.014222 | 0.34595 | 0.00492 | 24.3248 | 0.055603 | 0.90456 | 0.050296 | 16.2681 | 19.3035 | 3.2933 | 0.0552 | 3.8665 | 3.2033 | 3.5688 | 2.8373
2012-10-31 11:52 | 23.5515 | 23.1432 | 22.472 | 22.8495 | 22.106 | 47.7685 | 0.01425 | 0.34599 | 0.00493 | 24.28 | 0.055635 | 0.90473 | 0.050335 | 16.2619 | 19.3045 | 3.2932 | 0.0553 | 3.8387 | 3.1675 | 3.545 | 2.8015
2012-10-31 11:52 | 23.5605 | 23.0967 | 22.5128 | 22.8664 | 22.1548 | 47.7703 | 0.014231 | 0.34601 | 0.004924 | 24.3135 | 0.055651 | 0.90503 | 0.050366 | 16.2627 | 19.3697 | 3.2933 | 0.0553 | 3.727 | 3.1431 | 3.4967 | 2.7851
2012-10-31 11:52 | 23.5575 | 23.0817 | 22.4899 | 22.8753 | 22.116 | 47.7662 | 0.014247 | 0.34599 | 0.004929 | 24.2851 | 0.055654 | 0.90524 | 0.05038 | 16.2654 | 19.3787 | 3.293 | 0.0553 | 3.703 | 3.1112 | 3.4966 | 2.7373
2012-10-31 11:52 | 23.5493 | 23.0974 | 22.4539 | 22.8314 | 22.0918 | 47.7535 | 0.014247 | 0.34601 | 0.00493 | 24.2862 | 0.055647 | 0.90496 | 0.050358 | 16.2625 | 19.3825 | 3.2921 | 0.0553 | 3.7149 | 3.0714 | 3.4489 | 2.7093
2012-10-31 11:52 | 23.556 | 23.116 | 22.4566 | 22.7944 | 22.1105 | 47.7668 | 0.014238 | 0.34595 | 0.004926 | 24.2974 | 0.05561 | 0.90446 | 0.050297 | 16.2643 | 19.4012 | 3.293 | 0.0552 | 3.7148 | 3.0554 | 3.3932 | 2.7093
2012-10-31 11:52 | 23.5598 | 23.092 | 22.4445 | 22.8181 | 22.1581 | 47.7668 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055651 | 0.90515 | 0.050372 | 16.2647 | 19.373 | 3.293 | 0.0553 | 3.719 | 3.0715 | 3.4451 | 2.7851
2012-10-31 11:52 | 23.5605 | 23.1165 | 22.4373 | 22.8069 | 22.0871 | 47.7651 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055619 | 0.90464 | 0.050315 | 16.265 | 19.3737 | 3.2929 | 0.0552 | 3.7428 | 3.0636 | 3.4332 | 2.7134
2012-10-31 11:52 | 23.5583 | 23.0746 | 22.4589 | 22.7848 | 22.0849 | 47.7645 | 0.014253 | 0.34598 | 0.004931 | 24.2739 | 0.055679 | 0.90548 | 0.050416 | 16.2625 | 19.3554 | 3.2929 | 0.0553 | 3.7192 | 3.1035 | 3.4294 | 2.7295
2012-10-31 11:52 | 23.5545 | 23.0748 | 22.471 | 22.7889 | 22.113 | 47.7633 | 0.01425 | 0.34595 | 0.00493 | 24.277 | 0.055676 | 0.90548 | 0.050414 | 16.2634 | 19.3075 | 3.2928 | 0.0553 | 3.7673 | 3.1635 | 3.4814 | 2.8055
2012-10-31 11:52 | 23.5598 | 23.0761 | 22.4723 | 22.7505 | 22.0904 | 47.7518 | 0.014247 | 0.34592 | 0.004928 | 24.2801 | 0.055629 | 0.90483 | 0.050335 | 16.2655 | 19.3048 | 3.292 | 0.0553 | 3.7713 | 3.1675 | 3.4457 | 2.7856
2012-10-31 11:52 | 23.5635 | 23.052 | 22.4562 | 22.8059 | 22.0742 | 47.7593 | 0.014231 | 0.34596 | 0.004923 | 24.3104 | 0.05571 | 0.90612 | 0.05048 | 16.2649 | 19.2964 | 3.2925 | 0.0554 | 3.7556 | 3.1598 | 3.5095 | 2.7778
2012-10-31 11:52 | 23.5605 | 23.0173 | 22.4373 | 22.7512 | 22.0672 | 47.7443 | 0.014241 | 0.34602 | 0.004928 | 24.2974 | 0.055651 | 0.90512 | 0.050371 | 16.2642 | 19.3015 | 3.2915 | 0.0553 | 3.7158 | 3.1358 | 3.4497 | 2.7657
2012-10-31 11:52 | 23.5575 | 23.0183 | 22.4382 | 22.7602 | 22.0642 | 47.7518 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.055657 | 0.90499 | 0.050369 | 16.2601 | 19.2704 | 3.292 | 0.0553 | 3.7479 | 3.1678 | 3.4898 | 2.7938
2012-10-31 11:52 | 23.5553 | 23.02 | 22.3843 | 22.7778 | 22.0501 | 47.7431 | 0.014241 | 0.34603 | 0.004928 | 24.2984 | 0.055638 | 0.90486 | 0.050345 | 16.2633 | 19.3083 | 3.2914 | 0.0553 | 3.7117 | 3.076 | 3.4695 | 2.7418
2012-10-31 11:53 | 23.562 | 23.0347 | 22.4189 | 22.7289 | 22.0608 | 47.7518 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055695 | 0.90565 | 0.05044 | 16.261 | 19.2869 | 3.292 | 0.0554 | 3.7478 | 3.132 | 3.442 | 2.7739
2012-10-31 11:53 | 23.5515 | 23.0242 | 22.3766 | 22.7462 | 22.0463 | 47.7506 | 0.014247 | 0.3459 | 0.004928 | 24.2791 | 0.055638 | 0.90487 | 0.050345 | 16.2636 | 19.3205 | 3.2919 | 0.0553 | 3.7037 | 3.0561 | 3.4257 | 2.7258
2012-10-31 11:53 | 23.5583 | 22.9992 | 22.3754 | 22.7371 | 22.0053 | 47.7379 | 0.014241 | 0.34596 | 0.004927 | 24.2933 | 0.055632 | 0.90493 | 0.050343 | 16.2664 | 19.3153 | 3.2911 | 0.0553 | 3.6839 | 3.0601 | 3.4218 | 2.69
2012-10-31 11:53 | 23.562 | 23.0347 | 22.4109 | 22.713 | 22.0209 | 47.735 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055635 | 0.90485 | 0.050341 | 16.264 | 19.3351 | 3.2909 | 0.0553 | 3.6996 | 3.0758 | 3.3779 | 2.6858
2012-10-31 11:53 | 23.5598 | 23.0245 | 22.365 | 22.7347 | 21.9829 | 47.7593 | 0.014234 | 0.34598 | 0.004925 | 24.3063 | 0.055692 | 0.90576 | 0.050443 | 16.2637 | 19.3489 | 3.2925 | 0.0554 | 3.6756 | 3.0161 | 3.3858 | 2.634
2012-10-31 11:53 | 23.559 | 22.9761 | 22.4039 | 22.6941 | 21.9741 | 47.7466 | 0.014231 | 0.34598 | 0.004924 | 24.3114 | 0.055647 | 0.90502 | 0.050362 | 16.2636 | 19.3722 | 3.2917 | 0.0553 | 3.6039 | 3.0317 | 3.3219 | 2.6019
2012-10-31 11:53 | 23.559 | 22.992 | 22.3801 | 22.6743 | 22.0219 | 47.7367 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055651 | 0.90499 | 0.050364 | 16.2619 | 19.3922 | 3.291 | 0.0553 | 3.5998 | 2.9879 | 3.2821 | 2.6297
2012-10-31 11:53 | 23.5598 | 23.0206 | 22.3252 | 22.7347 | 21.9829 | 47.7339 | 0.014225 | 0.34595 | 0.004921 | 24.3196 | 0.05566 | 0.90544 | 0.050397 | 16.2673 | 19.3569 | 3.2908 | 0.0553 | 3.6637 | 2.9683 | 3.3778 | 2.626
2012-10-31 11:53 | 23.5613 | 22.9466 | 22.3903 | 22.6766 | 22.0003 | 47.735 | 0.014234 | 0.34598 | 0.004925 | 24.3063 | 0.055644 | 0.90512 | 0.050364 | 16.2663 | 19.3945 | 3.2909 | 0.0553 | 3.5521 | 2.9958 | 3.2821 | 2.6058
2012-10-31 11:53 | 23.562 | 23.0069 | 22.3234 | 22.6614 | 21.9732 | 47.7339 | 0.014231 | 0.34602 | 0.004924 | 24.3145 | 0.055632 | 0.90502 | 0.050348 | 16.268 | 19.3671 | 3.2908 | 0.0553 | 3.6398 | 2.9563 | 3.2943 | 2.6061
2012-10-31 11:53 | 23.562 | 22.9513 | 22.3513 | 22.709 | 21.9851 | 47.7362 | 0.01425 | 0.34595 | 0.00493 | 24.277 | 0.055635 | 0.90486 | 0.050342 | 16.2642 | 19.3631 | 3.2909 | 0.0553 | 3.5882 | 2.9882 | 3.3459 | 2.622
2012-10-31 11:53 | 23.5658 | 22.9392 | 22.3033 | 22.6811 | 21.9889 | 47.7298 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055673 | 0.9056 | 0.050417 | 16.2664 | 19.3589 | 3.2905 | 0.0553 | 3.5803 | 2.9444 | 3.3222 | 2.63
2012-10-31 11:53 | 23.5643 | 22.9576 | 22.3098 | 22.6875 | 21.9516 | 47.7339 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055654 | 0.90525 | 0.050381 | 16.2657 | 19.3333 | 3.2908 | 0.0553 | 3.6243 | 2.9765 | 3.3542 | 2.6183
2012-10-31 11:53 | 23.568 | 22.9533 | 22.3612 | 22.6713 | 21.9871 | 47.7275 | 0.014253 | 0.34598 | 0.004931 | 24.2739 | 0.05566 | 0.90532 | 0.05039 | 16.2652 | 19.3531 | 3.2903 | 0.0553 | 3.6002 | 3.0081 | 3.3182 | 2.634
2012-10-31 11:53 | 23.5545 | 22.9041 | 22.296 | 22.638 | 21.9657 | 47.7298 | 0.014222 | 0.34595 | 0.00492 | 24.3248 | 0.055647 | 0.90489 | 0.050354 | 16.2612 | 19.3516 | 3.2905 | 0.0553 | 3.5525 | 2.9444 | 3.2864 | 2.6141
2012-10-31 11:53 | 23.5635 | 22.925 | 22.3448 | 22.6788 | 21.9468 | 47.7159 | 0.014247 | 0.34601 | 0.00493 | 24.2862 | 0.055625 | 0.90472 | 0.050325 | 16.2645 | 19.3727 | 3.2895 | 0.0553 | 3.5523 | 2.9721 | 3.3061 | 2.5741
2012-10-31 11:53 | 23.5605 | 22.9101 | 22.31 | 22.6599 | 21.9318 | 47.7177 | 0.014241 | 0.34598 | 0.004927 | 24.2944 | 0.055607 | 0.90456 | 0.0503 | 16.2669 | 19.3697 | 3.2897 | 0.0552 | 3.5404 | 2.9403 | 3.2902 | 2.5621
2012-10-31 11:53 | 23.568 | 22.9057 | 22.3215 | 22.6157 | 21.9314 | 47.7148 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055638 | 0.90485 | 0.050344 | 16.2631 | 19.3491 | 3.2895 | 0.0553 | 3.5566 | 2.9724 | 3.2666 | 2.5823
2012-10-31 11:53 | 23.559 | 22.8729 | 22.3085 | 22.6107 | 21.9144 | 47.72 | 0.014253 | 0.34595 | 0.004931 | 24.2719 | 0.055622 | 0.90474 | 0.050324 | 16.2659 | 19.3922 | 3.2898 | 0.0553 | 3.4807 | 2.9163 | 3.2185 | 2.5222
2012-10-31 11:53 | 23.5613 | 22.8394 | 22.3108 | 22.5852 | 21.9247 | 47.7102 | 0.01425 | 0.34598 | 0.00493 | 24.279 | 0.055682 | 0.90539 | 0.050414 | 16.2601 | 19.3865 | 3.2891 | 0.0553 | 3.4529 | 2.9243 | 3.1987 | 2.5382
2012-10-31 11:53 | 23.5628 | 22.8926 | 22.2844 | 22.6343 | 21.9182 | 47.7009 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055616 | 0.90466 | 0.050313 | 16.2661 | 19.376 | 3.2885 | 0.0552 | 3.5166 | 2.9084 | 3.2583 | 2.5422
2012-10-31 11:53 | 23.556 | 22.85 | 22.2856 | 22.6117 | 21.9233 | 47.7159 | 0.014231 | 0.34596 | 0.004923 | 24.3104 | 0.055635 | 0.90495 | 0.050347 | 16.2658 | 19.3852 | 3.2895 | 0.0553 | 3.4648 | 2.9004 | 3.2265 | 2.5381
2012-10-31 11:53 | 23.559 | 22.861 | 22.2767 | 22.6147 | 21.9502 | 47.7206 | 0.01425 | 0.34599 | 0.00493 | 24.28 | 0.055635 | 0.90473 | 0.050335 | 16.2619 | 19.3762 | 3.2899 | 0.0553 | 3.4848 | 2.9005 | 3.2385 | 2.574
2012-10-31 11:53 | 23.5605 | 22.8704 | 22.298 | 22.5565 | 21.9756 | 47.7026 | 0.014244 | 0.34596 | 0.004928 | 24.2882 | 0.055676 | 0.90538 | 0.050408 | 16.2616 | 19.4178 | 3.2886 | 0.0553 | 3.4526 | 2.8802 | 3.1387 | 2.5578
2012-10-31 11:53 | 23.562 | 22.8203 | 22.2478 | 22.566 | 21.9254 | 47.7026 | 0.014241 | 0.34598 | 0.004927 | 24.2944 | 0.055657 | 0.90536 | 0.05039 | 16.2669 | 19.3832 | 3.2886 | 0.0553 | 3.4371 | 2.8646 | 3.1828 | 2.5422
2012-10-31 11:54 | 23.5553 | 22.8295 | 22.265 | 22.607 | 21.9704 | 47.7084 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055644 | 0.90493 | 0.050354 | 16.2629 | 19.3965 | 3.289 | 0.0553 | 3.433 | 2.8685 | 3.2105 | 2.5739
2012-10-31 11:54 | 23.5538 | 22.8121 | 22.2913 | 22.5618 | 21.9211 | 47.7206 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055635 | 0.90483 | 0.05034 | 16.2637 | 19.399 | 3.2899 | 0.0553 | 3.4131 | 2.8923 | 3.1628 | 2.5221
2012-10-31 11:54 | 23.5515 | 22.8217 | 22.2731 | 22.5396 | 21.8989 | 47.709 | 0.014228 | 0.34598 | 0.004923 | 24.3166 | 0.055682 | 0.90565 | 0.050429 | 16.2648 | 19.3246 | 3.2891 | 0.0554 | 3.4971 | 2.9485 | 3.215 | 2.5743
2012-10-31 11:54 | 23.556 | 22.8302 | 22.2259 | 22.56 | 21.9154 | 47.7084 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055666 | 0.90526 | 0.050392 | 16.2624 | 19.3451 | 3.289 | 0.0553 | 3.4851 | 2.8808 | 3.2149 | 2.5703
2012-10-31 11:54 | 23.5508 | 22.7733 | 22.2605 | 22.523 | 21.9062 | 47.6951 | 0.014228 | 0.34593 | 0.004922 | 24.3135 | 0.055638 | 0.90476 | 0.050339 | 16.2615 | 19.3158 | 3.2881 | 0.0553 | 3.4575 | 2.9447 | 3.2072 | 2.5904
2012-10-31 11:54 | 23.553 | 22.8192 | 22.2348 | 22.6047 | 21.8805 | 47.6946 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.055625 | 0.90472 | 0.050325 | 16.2645 | 19.3381 | 3.2881 | 0.0552 | 3.4811 | 2.8967 | 3.2666 | 2.5424
2012-10-31 11:54 | 23.5545 | 22.7691 | 22.2045 | 22.5466 | 21.882 | 47.6998 | 0.014238 | 0.34598 | 0.004926 | 24.2995 | 0.055647 | 0.90526 | 0.050375 | 16.268 | 19.3476 | 3.2884 | 0.0553 | 3.4215 | 2.8569 | 3.199 | 2.5344
2012-10-31 11:54 | 23.556 | 22.8024 | 22.1861 | 22.56 | 21.8516 | 47.6865 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055651 | 0.90512 | 0.050371 | 16.2642 | 19.309 | 3.2875 | 0.0553 | 3.4934 | 2.8771 | 3.251 | 2.5426
2012-10-31 11:54 | 23.5613 | 22.7679 | 22.1954 | 22.5454 | 21.8649 | 47.6951 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.055635 | 0.90503 | 0.050352 | 16.2673 | 19.3103 | 3.2881 | 0.0553 | 3.4576 | 2.8851 | 3.2351 | 2.5546
2012-10-31 11:54 | 23.5575 | 22.7681 | 22.1836 | 22.5178 | 21.8611 | 47.6963 | 0.014253 | 0.34595 | 0.004931 | 24.2719 | 0.055641 | 0.90515 | 0.050363 | 16.2677 | 19.2904 | 3.2882 | 0.0553 | 3.4777 | 2.8932 | 3.2274 | 2.5707
2012-10-31 11:54 | 23.5515 | 22.7859 | 22.1458 | 22.5118 | 21.8153 | 47.6888 | 0.014234 | 0.34593 | 0.004924 | 24.3032 | 0.055641 | 0.90489 | 0.050349 | 16.263 | 19.3366 | 3.2877 | 0.0553 | 3.4493 | 2.8092 | 3.1752 | 2.4787
2012-10-31 11:54 | 23.5538 | 22.7843 | 22.2157 | 22.5141 | 21.8096 | 47.6888 | 0.014222 | 0.3459 | 0.004919 | 24.3218 | 0.055647 | 0.90503 | 0.050362 | 16.2638 | 19.3549 | 3.2877 | 0.0553 | 3.4294 | 2.8608 | 3.1592 | 2.4547
2012-10-31 11:54 | 23.55 | 22.7686 | 22.1682 | 22.5341 | 21.7899 | 47.7003 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055616 | 0.90472 | 0.050317 | 16.2672 | 19.3511 | 3.2885 | 0.0552 | 3.4175 | 2.8171 | 3.183 | 2.4388
2012-10-31 11:54 | 23.5448 | 22.7912 | 22.1789 | 22.5289 | 21.8086 | 47.6882 | 0.014247 | 0.34587 | 0.004928 | 24.277 | 0.055613 | 0.90461 | 0.050308 | 16.2662 | 19.362 | 3.2876 | 0.0552 | 3.4292 | 2.8169 | 3.1669 | 2.4466
2012-10-31 11:54 | 23.5486 | 22.783 | 22.115 | 22.4771 | 21.7885 | 47.683 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055629 | 0.90472 | 0.050328 | 16.2634 | 19.3858 | 3.2873 | 0.0553 | 3.3972 | 2.7292 | 3.0913 | 2.4027
2012-10-31 11:54 | 23.5486 | 22.7672 | 22.1469 | 22.4651 | 21.7925 | 47.687 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055629 | 0.90477 | 0.050332 | 16.2644 | 19.3738 | 3.2875 | 0.0553 | 3.3934 | 2.7731 | 3.0913 | 2.4187
2012-10-31 11:54 | 23.553 | 22.7437 | 22.1354 | 22.4536 | 21.7929 | 47.6795 | 0.014228 | 0.34589 | 0.004921 | 24.3104 | 0.055603 | 0.90438 | 0.050286 | 16.265 | 19.4103 | 3.287 | 0.0552 | 3.3334 | 2.7251 | 3.0433 | 2.3826
2012-10-31 11:54 | 23.5508 | 22.7177 | 22.1451 | 22.4435 | 21.7907 | 47.6801 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055616 | 0.90463 | 0.050312 | 16.2656 | 19.376 | 3.2871 | 0.0552 | 3.3417 | 2.7691 | 3.0675 | 2.4147
2012-10-31 11:54 | 23.5538 | 22.7565 | 22.1322 | 22.4544 | 21.7937 | 47.6772 | 0.014231 | 0.34592 | 0.004923 | 24.3074 | 0.055657 | 0.90525 | 0.050383 | 16.2648 | 19.379 | 3.2869 | 0.0553 | 3.3775 | 2.7532 | 3.0754 | 2.4147
2012-10-31 11:54 | 23.5493 | 22.7281 | 22.1157 | 22.442 | 21.8091 | 47.6853 | 0.014244 | 0.3459 | 0.004927 | 24.2842 | 0.055619 | 0.90463 | 0.050315 | 16.2647 | 19.3304 | 3.2874 | 0.0552 | 3.3977 | 2.7853 | 3.1116 | 2.4787
2012-10-31 11:54 | 23.5478 | 22.6988 | 22.1103 | 22.4405 | 21.7558 | 47.6709 | 0.014244 | 0.34596 | 0.004928 | 24.2882 | 0.055632 | 0.90492 | 0.050342 | 16.2661 | 19.373 | 3.2864 | 0.0553 | 3.3258 | 2.7373 | 3.0675 | 2.3828
2012-10-31 11:54 | 23.5433 | 22.6625 | 22.1097 | 22.4121 | 21.7513 | 47.6714 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055607 | 0.90451 | 0.050297 | 16.2662 | 19.3926 | 3.2865 | 0.0552 | 3.2699 | 2.7171 | 3.0195 | 2.3587
2012-10-31 11:54 | 23.5508 | 22.7098 | 22.1133 | 22.4435 | 21.7947 | 47.672 | 0.014234 | 0.34587 | 0.004923 | 24.2992 | 0.055629 | 0.90464 | 0.050324 | 16.2621 | 19.4121 | 3.2865 | 0.0552 | 3.2977 | 2.7012 | 3.0314 | 2.3826
2012-10-31 11:55 | 23.5515 | 22.6588 | 22.1219 | 22.3964 | 21.7993 | 47.6801 | 0.014234 | 0.34592 | 0.004924 | 24.3022 | 0.055613 | 0.90454 | 0.050304 | 16.2649 | 19.3887 | 3.2871 | 0.0552 | 3.2701 | 2.7332 | 3.0077 | 2.4106
2012-10-31 11:55 | 23.5515 | 22.6866 | 22.0821 | 22.4362 | 21.7435 | 47.6691 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.055629 | 0.9049 | 0.050339 | 16.2667 | 19.3526 | 3.2863 | 0.0553 | 3.334 | 2.7295 | 3.0836 | 2.3909
2012-10-31 11:55 | 23.5508 | 22.67 | 22.0814 | 22.3759 | 21.7269 | 47.6836 | 0.014244 | 0.34595 | 0.004928 | 24.2872 | 0.055597 | 0.90448 | 0.050287 | 16.2686 | 19.3239 | 3.2873 | 0.0552 | 3.3461 | 2.7575 | 3.052 | 2.403
2012-10-31 11:55 | 23.5418 | 22.6491 | 22.0167 | 22.4027 | 21.7219 | 47.6761 | 0.014225 | 0.34592 | 0.004921 | 24.3176 | 0.055607 | 0.90448 | 0.050296 | 16.2657 | 19.3068 | 3.2868 | 0.0552 | 3.3423 | 2.7099 | 3.0959 | 2.4151
2012-10-31 11:55 | 23.5471 | 22.6624 | 22.1096 | 22.3801 | 21.6993 | 47.657 | 0.014234 | 0.34603 | 0.004925 | 24.3104 | 0.055613 | 0.90454 | 0.050304 | 16.2649 | 19.2961 | 3.2855 | 0.0552 | 3.3663 | 2.8135 | 3.084 | 2.4032
2012-10-31 11:55 | 23.5418 | 22.6571 | 22.0366 | 22.3788 | 21.694 | 47.6599 | 0.014231 | 0.34586 | 0.004922 | 24.3033 | 0.055629 | 0.90477 | 0.050332 | 16.2644 | 19.2828 | 3.2857 | 0.0553 | 3.3743 | 2.7538 | 3.096 | 2.4112
2012-10-31 11:55 | 23.5321 | 22.6076 | 21.995 | 22.3651 | 21.6843 | 47.6553 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.055619 | 0.9045 | 0.050307 | 16.2624 | 19.237 | 3.2854 | 0.0552 | 3.3706 | 2.758 | 3.1281 | 2.4473
2012-10-31 11:55 | 23.5336 | 22.6369 | 21.9686 | 22.3825 | 21.7017 | 47.6616 | 0.014225 | 0.34585 | 0.00492 | 24.3125 | 0.055616 | 0.90472 | 0.050317 | 16.2672 | 19.2024 | 3.2858 | 0.0552 | 3.4345 | 2.7662 | 3.1801 | 2.4993
2012-10-31 11:55 | 23.5306 | 22.6061 | 21.9975 | 22.3437 | 21.6788 | 47.6524 | 0.014225 | 0.34593 | 0.004921 | 24.3186 | 0.055625 | 0.90483 | 0.050331 | 16.2666 | 19.2315 | 3.2852 | 0.0553 | 3.3746 | 2.766 | 3.1122 | 2.4473
2012-10-31 11:55 | 23.5299 | 22.6213 | 21.9888 | 22.339 | 21.6861 | 47.6501 | 0.014231 | 0.34598 | 0.004924 | 24.3114 | 0.055638 | 0.90521 | 0.050364 | 16.2696 | 19.2628 | 3.285 | 0.0553 | 3.3585 | 2.726 | 3.0762 | 2.4233
2012-10-31 11:55 | 23.5246 | 22.5683 | 21.9796 | 22.3218 | 21.6609 | 47.6529 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055632 | 0.90487 | 0.05034 | 16.2654 | 19.2495 | 3.2852 | 0.0553 | 3.3188 | 2.7301 | 3.0723 | 2.4114
2012-10-31 11:55 | 23.5224 | 22.5781 | 21.9654 | 22.3435 | 21.6547 | 47.6622 | 0.014244 | 0.34583 | 0.004926 | 24.2791 | 0.055638 | 0.90485 | 0.050344 | 16.2631 | 19.2553 | 3.2858 | 0.0553 | 3.3228 | 2.7101 | 3.0882 | 2.3994
2012-10-31 11:55 | 23.5246 | 22.5763 | 21.9676 | 22.282 | 21.6449 | 47.6535 | 0.014228 | 0.3459 | 0.004922 | 24.3115 | 0.055629 | 0.90464 | 0.050324 | 16.2621 | 19.2656 | 3.2852 | 0.0552 | 3.3107 | 2.702 | 3.0164 | 2.3793
2012-10-31 11:55 | 23.5269 | 22.5865 | 21.9381 | 22.2764 | 21.6392 | 47.6518 | 0.014234 | 0.34595 | 0.004924 | 24.3043 | 0.055635 | 0.90502 | 0.050351 | 16.2671 | 19.2719 | 3.2851 | 0.0553 | 3.3146 | 2.6662 | 3.0045 | 2.3673
2012-10-31 11:55 | 23.5284 | 22.5761 | 21.9316 | 22.2938 | 21.6368 | 47.6437 | 0.014234 | 0.34592 | 0.004924 | 24.3022 | 0.055632 | 0.90489 | 0.050341 | 16.2656 | 19.2734 | 3.2846 | 0.0553 | 3.3027 | 2.6582 | 3.0204 | 2.3634
2012-10-31 11:55 | 23.5261 | 22.5659 | 21.8934 | 22.2915 | 21.6185 | 47.635 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055632 | 0.90511 | 0.050353 | 16.2695 | 19.2711 | 3.284 | 0.0553 | 3.2948 | 2.6223 | 3.0204 | 2.3474
2012-10-31 11:55 | 23.5246 | 22.5763 | 21.9039 | 22.2462 | 21.6609 | 47.6344 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055622 | 0.90485 | 0.050329 | 16.2678 | 19.2495 | 3.2839 | 0.0553 | 3.3268 | 2.6544 | 2.9967 | 2.4114
2012-10-31 11:55 | 23.5261 | 22.5698 | 21.9213 | 22.2796 | 21.6424 | 47.6385 | 0.014219 | 0.3459 | 0.004918 | 24.3269 | 0.055644 | 0.90521 | 0.050369 | 16.2678 | 19.2029 | 3.2842 | 0.0553 | 3.3669 | 2.7184 | 3.0767 | 2.4395
2012-10-31 11:56 | 23.5239 | 22.5756 | 21.8952 | 22.2853 | 21.6323 | 47.6339 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055635 | 0.90485 | 0.050341 | 16.264 | 19.2127 | 3.2839 | 0.0553 | 3.3629 | 2.6825 | 3.0726 | 2.4196
2012-10-31 11:56 | 23.5321 | 22.5679 | 21.8915 | 22.2577 | 21.6285 | 47.6229 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.055629 | 0.9047 | 0.050328 | 16.2631 | 19.2289 | 3.2831 | 0.0553 | 3.339 | 2.6626 | 3.0288 | 2.3996
2012-10-31 11:56 | 23.5329 | 22.5568 | 21.9162 | 22.2426 | 21.6293 | 47.6287 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055676 | 0.90563 | 0.050422 | 16.266 | 19.2578 | 3.2835 | 0.0553 | 3.299 | 2.6584 | 2.9848 | 2.3715
2012-10-31 11:56 | 23.5269 | 22.5269 | 21.8743 | 22.2605 | 21.6034 | 47.6287 | 0.014241 | 0.3459 | 0.004926 | 24.2893 | 0.055638 | 0.90496 | 0.05035 | 16.2652 | 19.2197 | 3.2835 | 0.0553 | 3.3072 | 2.6546 | 3.0408 | 2.3837
2012-10-31 11:56 | 23.5276 | 22.5316 | 21.8949 | 22.2333 | 21.5522 | 47.6298 | 0.014231 | 0.34595 | 0.004923 | 24.3094 | 0.055638 | 0.90483 | 0.050343 | 16.2628 | 19.2164 | 3.2836 | 0.0553 | 3.3152 | 2.6785 | 3.0169 | 2.3358
2012-10-31 11:56 | 23.5261 | 22.5539 | 21.8536 | 22.2199 | 21.5707 | 47.6275 | 0.014238 | 0.34596 | 0.004926 | 24.2984 | 0.055619 | 0.9046 | 0.050313 | 16.2642 | 19.235 | 3.2834 | 0.0552 | 3.3189 | 2.6186 | 2.9849 | 2.3357
2012-10-31 11:56 | 23.5201 | 22.5281 | 21.8675 | 22.2019 | 21.5607 | 47.6217 | 0.014238 | 0.34593 | 0.004925 | 24.2964 | 0.055622 | 0.90467 | 0.05032 | 16.2646 | 19.1929 | 3.283 | 0.0552 | 3.3352 | 2.6746 | 3.009 | 2.3678
2012-10-31 11:56 | 23.5321 | 22.552 | 21.8994 | 22.206 | 21.5527 | 47.6292 | 0.014234 | 0.34595 | 0.004924 | 24.3043 | 0.055638 | 0.90505 | 0.050355 | 16.2667 | 19.2129 | 3.2836 | 0.0553 | 3.3391 | 2.6865 | 2.9931 | 2.3398
2012-10-31 11:56 | 23.5299 | 22.522 | 21.8375 | 22.2078 | 21.5466 | 47.6235 | 0.014253 | 0.34586 | 0.00493 | 24.2658 | 0.055619 | 0.90473 | 0.05032 | 16.2666 | 19.2508 | 3.2832 | 0.0553 | 3.2712 | 2.5867 | 2.957 | 2.2958
2012-10-31 11:56 | 23.5186 | 22.5266 | 21.8381 | 22.2084 | 21.5353 | 47.6316 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055629 | 0.90477 | 0.050332 | 16.2644 | 19.1834 | 3.2837 | 0.0553 | 3.3432 | 2.6547 | 3.025 | 2.3519
2012-10-31 11:56 | 23.5239 | 22.4802 | 21.8195 | 22.1898 | 21.5445 | 47.6258 | 0.014234 | 0.34586 | 0.004923 | 24.2982 | 0.055622 | 0.90464 | 0.050318 | 16.2641 | 19.2849 | 3.2833 | 0.0552 | 3.1953 | 2.5346 | 2.9049 | 2.2596
2012-10-31 11:56 | 23.5261 | 22.5102 | 21.8974 | 22.188 | 21.5667 | 47.6212 | 0.014244 | 0.34592 | 0.004927 | 24.2852 | 0.055613 | 0.90435 | 0.050294 | 16.2616 | 19.255 | 3.283 | 0.0552 | 3.2552 | 2.6424 | 2.933 | 2.3117
2012-10-31 11:56 | 23.5276 | 22.5236 | 21.9149 | 22.1458 | 21.5243 | 47.616 | 0.014234 | 0.34587 | 0.004923 | 24.2992 | 0.055635 | 0.90493 | 0.050346 | 16.2655 | 19.2726 | 3.2826 | 0.0553 | 3.251 | 2.6423 | 2.8732 | 2.2517
2012-10-31 11:56 | 23.5269 | 22.519 | 21.8146 | 22.1729 | 21.5236 | 47.6119 | 0.014247 | 0.34593 | 0.004928 | 24.281 | 0.055607 | 0.9047 | 0.050308 | 16.2696 | 19.2318 | 3.2824 | 0.0552 | 3.2872 | 2.5828 | 2.9411 | 2.2918
2012-10-31 11:56 | 23.5276 | 22.5038 | 21.8272 | 22.1498 | 21.5403 | 47.6148 | 0.014234 | 0.34593 | 0.004924 | 24.3032 | 0.055622 | 0.90474 | 0.050324 | 16.2659 | 19.2445 | 3.2826 | 0.0552 | 3.2593 | 2.5827 | 2.9053 | 2.2958
2012-10-31 11:56 | 23.5284 | 22.4569 | 21.844 | 22.1227 | 21.5371 | 47.6252 | 0.014244 | 0.34599 | 0.004928 | 24.2902 | 0.055651 | 0.90521 | 0.050376 | 16.2658 | 19.2654 | 3.2833 | 0.0553 | 3.1915 | 2.5786 | 2.8573 | 2.2717
2012-10-31 11:56 | 23.5239 | 22.4802 | 21.8315 | 22.15 | 21.5406 | 47.6148 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055619 | 0.9046 | 0.050313 | 16.2642 | 19.2408 | 3.2826 | 0.0552 | 3.2394 | 2.5907 | 2.9092 | 2.2998
2012-10-31 11:56 | 23.5142 | 22.4665 | 21.8178 | 22.1523 | 21.499 | 47.6015 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055654 | 0.90521 | 0.050378 | 16.2649 | 19.2271 | 3.2816 | 0.0553 | 3.2394 | 2.5907 | 2.9252 | 2.2719
2012-10-31 11:56 | 23.5224 | 22.4469 | 21.838 | 22.1366 | 21.5191 | 47.6125 | 0.014222 | 0.3459 | 0.004919 | 24.3218 | 0.055651 | 0.90515 | 0.050372 | 16.2647 | 19.2072 | 3.2824 | 0.0553 | 3.2397 | 2.6308 | 2.9294 | 2.3119
2012-10-31 11:56 | 23.5246 | 22.4531 | 21.7924 | 22.1189 | 21.5492 | 47.6038 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055613 | 0.90451 | 0.050303 | 16.2644 | 19.1894 | 3.2818 | 0.0552 | 3.2637 | 2.603 | 2.9295 | 2.3598
2012-10-31 11:56 | 23.5171 | 22.4495 | 21.7888 | 22.1034 | 21.5178 | 47.6032 | 0.014247 | 0.3459 | 0.004928 | 24.2791 | 0.055632 | 0.90467 | 0.050329 | 16.2617 | 19.1939 | 3.2818 | 0.0553 | 3.2556 | 2.5949 | 2.9095 | 2.3239
2012-10-31 11:56 | 23.5171 | 22.4376 | 21.8167 | 22.1273 | 21.5218 | 47.6056 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.055647 | 0.90511 | 0.050366 | 16.2651 | 19.218 | 3.2819 | 0.0553 | 3.2196 | 2.5987 | 2.9093 | 2.3038
2012-10-31 11:56 | 23.5216 | 22.458 | 21.7973 | 22.1239 | 21.5143 | 47.6073 | 0.014234 | 0.34593 | 0.004924 | 24.3032 | 0.055666 | 0.90528 | 0.050393 | 16.2627 | 19.2666 | 3.282 | 0.0553 | 3.1914 | 2.5307 | 2.8573 | 2.2477
2012-10-31 11:56 | 23.5194 | 22.428 | 21.8429 | 22.1097 | 21.4962 | 47.594 | 0.014244 | 0.3459 | 0.004927 | 24.2842 | 0.055632 | 0.90476 | 0.050334 | 16.2633 | 19.2042 | 3.2811 | 0.0553 | 3.2238 | 2.6387 | 2.9055 | 2.292
2012-10-31 11:57 | 23.5157 | 22.3845 | 21.7874 | 22.102 | 21.5124 | 47.5969 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055619 | 0.90469 | 0.050318 | 16.2658 | 19.2406 | 3.2813 | 0.0552 | 3.1439 | 2.5468 | 2.8614 | 2.2718
2012-10-31 11:57 | 23.5261 | 22.379 | 21.8337 | 22.1244 | 21.4909 | 47.605 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.055622 | 0.90472 | 0.050322 | 16.2654 | 19.2992 | 3.2819 | 0.0552 | 3.0798 | 2.5345 | 2.8252 | 2.1917
2012-10-31 11:57 | 23.5142 | 22.3949 | 21.7939 | 22.1005 | 21.483 | 47.5888 | 0.014234 | 0.34593 | 0.004924 | 24.3032 | 0.055625 | 0.90482 | 0.05033 | 16.2664 | 19.2832 | 3.2808 | 0.0553 | 3.1117 | 2.5107 | 2.8173 | 2.1998
2012-10-31 11:57 | 23.5224 | 22.3673 | 21.822 | 22.045 | 21.4832 | 47.605 | 0.014247 | 0.34596 | 0.004929 | 24.2831 | 0.055666 | 0.90512 | 0.050384 | 16.2598 | 19.2393 | 3.2819 | 0.0553 | 3.128 | 2.5827 | 2.8057 | 2.2439
2012-10-31 11:57 | 23.5269 | 22.3798 | 21.7628 | 22.1331 | 21.5156 | 47.5992 | 0.014234 | 0.34592 | 0.004924 | 24.3022 | 0.055651 | 0.90509 | 0.050369 | 16.2637 | 19.2639 | 3.2815 | 0.0553 | 3.1159 | 2.4989 | 2.8692 | 2.2517
2012-10-31 11:57 | 23.5231 | 22.3999 | 21.7789 | 22.0577 | 21.476 | 47.5975 | 0.014238 | 0.34595 | 0.004926 | 24.2974 | 0.055613 | 0.90476 | 0.050316 | 16.2688 | 19.2681 | 3.2814 | 0.0552 | 3.1318 | 2.5108 | 2.7896 | 2.2079
2012-10-31 11:57 | 23.5194 | 22.3604 | 21.7633 | 22.0619 | 21.4364 | 47.5899 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055619 | 0.90485 | 0.050327 | 16.2686 | 19.2243 | 3.2808 | 0.0553 | 3.1361 | 2.539 | 2.8376 | 2.2121
2012-10-31 11:57 | 23.5142 | 22.3313 | 21.7461 | 22.0528 | 21.4391 | 47.5928 | 0.014225 | 0.34589 | 0.00492 | 24.3156 | 0.055622 | 0.90487 | 0.050331 | 16.2683 | 19.2471 | 3.281 | 0.0553 | 3.0842 | 2.499 | 2.8057 | 2.192
2012-10-31 11:57 | 23.5164 | 22.3295 | 21.7443 | 22.043 | 21.4693 | 47.5894 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.055632 | 0.90503 | 0.050349 | 16.2682 | 19.2694 | 3.2808 | 0.0553 | 3.0601 | 2.4749 | 2.7736 | 2.1999
2012-10-31 11:57 | 23.5246 | 22.3576 | 21.7724 | 22.0831 | 21.4535 | 47.5899 | 0.014247 | 0.34585 | 0.004927 | 24.275 | 0.055629 | 0.90472 | 0.050328 | 16.2634 | 19.2495 | 3.2808 | 0.0553 | 3.1081 | 2.5229 | 2.8336 | 2.204
2012-10-31 11:57 | 23.5291 | 22.3382 | 21.7809 | 22.0756 | 21.4979 | 47.5813 | 0.014238 | 0.34595 | 0.004926 | 24.2974 | 0.055644 | 0.90508 | 0.050362 | 16.2655 | 19.2821 | 3.2803 | 0.0553 | 3.0561 | 2.4988 | 2.7935 | 2.2158
2012-10-31 11:57 | 23.5209 | 22.3619 | 21.7369 | 22.0356 | 21.4339 | 47.5732 | 0.014244 | 0.34598 | 0.004928 | 24.2892 | 0.055635 | 0.90469 | 0.050332 | 16.2611 | 19.2258 | 3.2797 | 0.0553 | 3.1361 | 2.5111 | 2.8098 | 2.2081
2012-10-31 11:57 | 23.5164 | 22.3613 | 21.7164 | 22.0709 | 21.4134 | 47.5703 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055616 | 0.90469 | 0.050315 | 16.2666 | 19.2333 | 3.2795 | 0.0552 | 3.128 | 2.4831 | 2.8376 | 2.1801
2012-10-31 11:57 | 23.5269 | 22.344 | 21.7189 | 22.0575 | 21.4439 | 47.5784 | 0.014234 | 0.34585 | 0.004923 | 24.2972 | 0.05566 | 0.90532 | 0.05039 | 16.2652 | 19.2237 | 3.2801 | 0.0553 | 3.1203 | 2.4952 | 2.8338 | 2.2202
2012-10-31 11:57 | 23.5276 | 22.3487 | 21.7236 | 22.0064 | 21.4765 | 47.5784 | 0.014247 | 0.34592 | 0.004928 | 24.2801 | 0.0556 | 0.90448 | 0.050289 | 16.2677 | 19.1843 | 3.2801 | 0.0552 | 3.1644 | 2.5393 | 2.8221 | 2.2922
2012-10-31 11:57 | 23.5194 | 22.3087 | 21.6995 | 22.0221 | 21.3965 | 47.5605 | 0.014253 | 0.34589 | 0.00493 | 24.2678 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.1521 | 3.2788 | 0.0552 | 3.1566 | 2.5474 | 2.87 | 2.2444
2012-10-31 11:57 | 23.5261 | 22.3432 | 21.6982 | 22.0129 | 21.4151 | 47.5697 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055641 | 0.90492 | 0.050351 | 16.2635 | 19.1748 | 3.2795 | 0.0553 | 3.1684 | 2.5234 | 2.8381 | 2.2403
2012-10-31 11:57 | 23.5201 | 22.3054 | 21.6922 | 21.979 | 21.4131 | 47.5697 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.055625 | 0.90454 | 0.050315 | 16.2614 | 19.1728 | 3.2795 | 0.0552 | 3.1326 | 2.5194 | 2.8062 | 2.2403
2012-10-31 11:57 | 23.5171 | 22.2984 | 21.7171 | 21.976 | 21.4061 | 47.5709 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.05561 | 0.90469 | 0.05031 | 16.2684 | 19.2059 | 3.2795 | 0.0552 | 3.0925 | 2.5112 | 2.7701 | 2.2002
2012-10-31 11:57 | 23.5157 | 22.3129 | 21.7237 | 21.9945 | 21.3928 | 47.5778 | 0.014231 | 0.34595 | 0.004923 | 24.3094 | 0.055622 | 0.90483 | 0.050329 | 16.2675 | 19.1484 | 3.28 | 0.0553 | 3.1645 | 2.5753 | 2.8461 | 2.2444
2012-10-31 11:57 | 23.5276 | 22.3248 | 21.7117 | 22.0104 | 21.4286 | 47.5807 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.055644 | 0.90505 | 0.05036 | 16.265 | 19.2405 | 3.2802 | 0.0553 | 3.0843 | 2.4712 | 2.7699 | 2.1881
2012-10-31 11:57 | 23.5201 | 22.2895 | 21.7042 | 22.0069 | 21.4091 | 47.5651 | 0.014256 | 0.34589 | 0.004931 | 24.2627 | 0.055629 | 0.90487 | 0.050337 | 16.2662 | 19.2169 | 3.2791 | 0.0553 | 3.0726 | 2.4873 | 2.79 | 2.1922
2012-10-31 11:57 | 23.5231 | 22.2726 | 21.6873 | 21.994 | 21.4042 | 47.5611 | 0.01425 | 0.34589 | 0.004929 | 24.2729 | 0.055629 | 0.9047 | 0.050328 | 16.2631 | 19.228 | 3.2789 | 0.0553 | 3.0446 | 2.4593 | 2.766 | 2.1762
2012-10-31 11:57 | 23.5067 | 22.2602 | 21.7027 | 21.9855 | 21.3758 | 47.5691 | 0.014231 | 0.34599 | 0.004924 | 24.3124 | 0.055607 | 0.90461 | 0.050303 | 16.268 | 19.2116 | 3.2794 | 0.0552 | 3.0486 | 2.4911 | 2.7739 | 2.1642
2012-10-31 11:58 | 23.5127 | 22.302 | 21.6888 | 21.9876 | 21.3778 | 47.5743 | 0.014247 | 0.34595 | 0.004929 | 24.2821 | 0.055629 | 0.90472 | 0.050328 | 16.2634 | 19.2136 | 3.2798 | 0.0553 | 3.0884 | 2.4752 | 2.774 | 2.1642
2012-10-31 11:58 | 23.5119 | 22.2534 | 21.696 | 22.0146 | 21.397 | 47.5715 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055619 | 0.90474 | 0.050321 | 16.2668 | 19.2368 | 3.2796 | 0.0552 | 3.0166 | 2.4592 | 2.7778 | 2.1602
2012-10-31 11:58 | 23.5067 | 22.288 | 21.6948 | 21.9617 | 21.3878 | 47.5801 | 0.01425 | 0.34598 | 0.00493 | 24.279 | 0.055619 | 0.90457 | 0.050311 | 16.2637 | 19.2637 | 3.2802 | 0.0552 | 3.0243 | 2.4311 | 2.698 | 2.1241
2012-10-31 11:58 | 23.5119 | 22.2415 | 21.7159 | 21.9748 | 21.4009 | 47.5697 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055597 | 0.90456 | 0.050291 | 16.2699 | 19.2729 | 3.2795 | 0.0552 | 2.9686 | 2.443 | 2.7019 | 2.128
2012-10-31 11:58 | 23.5134 | 22.247 | 21.7214 | 21.9723 | 21.3426 | 47.583 | 0.014238 | 0.34593 | 0.004925 | 24.2964 | 0.055616 | 0.90454 | 0.050307 | 16.2641 | 19.3586 | 3.2804 | 0.0552 | 2.8884 | 2.3628 | 2.6137 | 1.984
2012-10-31 11:58 | 23.5119 | 22.2773 | 21.6641 | 21.9509 | 21.3531 | 47.5755 | 0.01426 | 0.34592 | 0.004933 | 24.2579 | 0.055632 | 0.90479 | 0.050335 | 16.2638 | 19.3491 | 3.2799 | 0.0553 | 2.9282 | 2.315 | 2.6018 | 2.004
2012-10-31 11:58 | 23.5097 | 22.2393 | 21.6699 | 21.9686 | 21.3389 | 47.5668 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055613 | 0.9045 | 0.050302 | 16.2642 | 19.3028 | 3.2793 | 0.0552 | 2.9365 | 2.3671 | 2.6658 | 2.0361
2012-10-31 11:58 | 23.5097 | 22.2433 | 21.6699 | 21.9169 | 21.3948 | 47.5836 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.055619 | 0.90473 | 0.05032 | 16.2666 | 19.3108 | 3.2804 | 0.0552 | 2.9325 | 2.3591 | 2.6061 | 2.084
2012-10-31 11:58 | 23.5029 | 22.2365 | 21.6631 | 21.9579 | 21.3002 | 47.583 | 0.014238 | 0.3459 | 0.004925 | 24.2944 | 0.055616 | 0.90457 | 0.050309 | 16.2646 | 19.3281 | 3.2804 | 0.0552 | 2.9084 | 2.335 | 2.6298 | 1.9721
2012-10-31 11:58 | 23.5037 | 22.2174 | 21.6639 | 21.9188 | 21.3289 | 47.594 | 0.014228 | 0.34593 | 0.004922 | 24.3135 | 0.055616 | 0.90463 | 0.050312 | 16.2656 | 19.3129 | 3.2811 | 0.0552 | 2.9045 | 2.351 | 2.6059 | 2.016
2012-10-31 11:58 | 23.5029 | 22.2365 | 21.687 | 21.9141 | 21.3361 | 47.5853 | 0.014253 | 0.34586 | 0.00493 | 24.2658 | 0.055635 | 0.90492 | 0.050345 | 16.2653 | 19.292 | 3.2805 | 0.0553 | 2.9445 | 2.395 | 2.6221 | 2.0441
2012-10-31 11:58 | 23.5059 | 22.2196 | 21.686 | 21.937 | 21.379 | 47.5819 | 0.014225 | 0.34595 | 0.004921 | 24.3196 | 0.055619 | 0.90466 | 0.050316 | 16.2653 | 19.2749 | 3.2803 | 0.0552 | 2.9447 | 2.4111 | 2.6621 | 2.1041
2012-10-31 11:58 | 23.4999 | 22.2136 | 21.6641 | 21.9031 | 21.3291 | 47.5807 | 0.014222 | 0.34589 | 0.004919 | 24.3207 | 0.055619 | 0.90458 | 0.050312 | 16.264 | 19.2569 | 3.2802 | 0.0552 | 2.9567 | 2.4072 | 2.6462 | 2.0722
2012-10-31 11:58 | 23.5059 | 22.2315 | 21.6461 | 21.9171 | 21.3152 | 47.5795 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.055613 | 0.90476 | 0.050316 | 16.2688 | 19.2749 | 3.2801 | 0.0552 | 2.9566 | 2.3712 | 2.6422 | 2.0403
2012-10-31 11:58 | 23.5022 | 22.2 | 21.6305 | 21.9412 | 21.3155 | 47.5691 | 0.014241 | 0.3458 | 0.004925 | 24.2821 | 0.055632 | 0.90492 | 0.050342 | 16.2661 | 19.2712 | 3.2794 | 0.0553 | 2.9288 | 2.3593 | 2.67 | 2.0443
2012-10-31 11:58 | 23.4947 | 22.2004 | 21.623 | 21.862 | 21.296 | 47.5784 | 0.014231 | 0.34587 | 0.004922 | 24.3043 | 0.055619 | 0.90463 | 0.050315 | 16.2647 | 19.2678 | 3.2801 | 0.0552 | 2.9326 | 2.3552 | 2.5942 | 2.0282
2012-10-31 11:58 | 23.4999 | 22.1937 | 21.6601 | 21.9071 | 21.3411 | 47.5634 | 0.014244 | 0.34593 | 0.004927 | 24.2862 | 0.055622 | 0.90479 | 0.050326 | 16.2667 | 19.277 | 3.279 | 0.0553 | 2.9167 | 2.3831 | 2.6301 | 2.0641
2012-10-31 11:58 | 23.4999 | 22.1698 | 21.6441 | 21.9031 | 21.3211 | 47.579 | 0.014234 | 0.34587 | 0.004923 | 24.2992 | 0.055622 | 0.90473 | 0.050323 | 16.2657 | 19.285 | 3.2801 | 0.0552 | 2.8848 | 2.3591 | 2.6181 | 2.0361
2012-10-31 11:58 | 23.4985 | 22.1764 | 21.6547 | 21.8579 | 21.3397 | 47.5709 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.055635 | 0.90477 | 0.050337 | 16.2627 | 19.2555 | 3.2795 | 0.0553 | 2.9209 | 2.3992 | 2.6024 | 2.0842
2012-10-31 11:58 | 23.4962 | 22.186 | 21.6564 | 21.9153 | 21.3095 | 47.5663 | 0.014234 | 0.34596 | 0.004924 | 24.3053 | 0.055616 | 0.9046 | 0.05031 | 16.2651 | 19.2813 | 3.2792 | 0.0552 | 2.9047 | 2.3751 | 2.634 | 2.0282
2012-10-31 11:58 | 23.497 | 22.143 | 21.6492 | 21.8803 | 21.3222 | 47.5686 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.2941 | 3.2794 | 0.0552 | 2.8489 | 2.3551 | 2.5862 | 2.0281
2012-10-31 11:58 | 23.4985 | 22.1445 | 21.6666 | 21.8858 | 21.3078 | 47.5738 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.055622 | 0.9048 | 0.050327 | 16.267 | 19.3437 | 3.2797 | 0.0553 | 2.8008 | 2.3229 | 2.5421 | 1.9641
2012-10-31 11:58 | 23.4947 | 22.1765 | 21.6828 | 21.8581 | 21.292 | 47.5755 | 0.014247 | 0.34592 | 0.004928 | 24.2801 | 0.055654 | 0.90515 | 0.050375 | 16.2639 | 19.3159 | 3.2799 | 0.0553 | 2.8606 | 2.3669 | 2.5422 | 1.9761
2012-10-31 11:58 | 23.4895 | 22.1196 | 21.6258 | 21.8529 | 21.3307 | 47.5651 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055619 | 0.90467 | 0.050317 | 16.2655 | 19.3347 | 3.2791 | 0.0552 | 2.7849 | 2.2911 | 2.5182 | 1.996
2012-10-31 11:59 | 23.488 | 22.1301 | 21.6641 | 21.8553 | 21.3292 | 47.5686 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055644 | 0.90496 | 0.050356 | 16.2634 | 19.3613 | 3.2794 | 0.0553 | 2.7688 | 2.3028 | 2.494 | 1.9679
2012-10-31 11:59 | 23.4828 | 22.1845 | 21.6709 | 21.8661 | 21.2961 | 47.5605 | 0.014234 | 0.34598 | 0.004925 | 24.3063 | 0.055613 | 0.90454 | 0.050304 | 16.2649 | 19.316 | 3.2788 | 0.0552 | 2.8685 | 2.3549 | 2.5501 | 1.9801
2012-10-31 11:59 | 23.4835 | 22.1136 | 21.6198 | 21.8708 | 21.2888 | 47.5674 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055632 | 0.90474 | 0.050333 | 16.263 | 19.3688 | 3.2793 | 0.0553 | 2.7448 | 2.251 | 2.502 | 1.92
2012-10-31 11:59 | 23.491 | 22.1132 | 21.6153 | 21.8145 | 21.2444 | 47.5558 | 0.014253 | 0.34593 | 0.004931 | 24.2708 | 0.055625 | 0.9045 | 0.050313 | 16.2607 | 19.3603 | 3.2785 | 0.0552 | 2.7529 | 2.255 | 2.4542 | 1.8841
2012-10-31 11:59 | 23.479 | 22.1211 | 21.6471 | 21.8543 | 21.2444 | 47.5576 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055644 | 0.90499 | 0.050357 | 16.2639 | 19.3483 | 3.2786 | 0.0553 | 2.7728 | 2.2988 | 2.506 | 1.8961
2012-10-31 11:59 | 23.4842 | 22.0825 | 21.6284 | 21.8396 | 21.3014 | 47.5547 | 0.014238 | 0.3459 | 0.004925 | 24.2944 | 0.055622 | 0.90472 | 0.050322 | 16.2654 | 19.3655 | 3.2784 | 0.0552 | 2.717 | 2.2629 | 2.4741 | 1.9359
2012-10-31 11:59 | 23.4828 | 22.105 | 21.635 | 21.8063 | 21.32 | 47.5541 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.05566 | 0.90509 | 0.050377 | 16.2611 | 19.3601 | 3.2784 | 0.0553 | 2.7449 | 2.2749 | 2.4462 | 1.9599
2012-10-31 11:59 | 23.479 | 22.0733 | 21.683 | 21.8503 | 21.2404 | 47.553 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055647 | 0.90492 | 0.050356 | 16.2618 | 19.3483 | 3.2783 | 0.0553 | 2.725 | 2.3347 | 2.502 | 1.8921
2012-10-31 11:59 | 23.479 | 22.0574 | 21.6272 | 21.8065 | 21.2962 | 47.5564 | 0.014234 | 0.34593 | 0.004924 | 24.3032 | 0.055607 | 0.90447 | 0.050295 | 16.2654 | 19.3683 | 3.2785 | 0.0552 | 2.6891 | 2.2589 | 2.4382 | 1.9279
2012-10-31 11:59 | 23.4857 | 22.088 | 21.6538 | 21.8291 | 21.267 | 47.5524 | 0.014247 | 0.34585 | 0.004927 | 24.275 | 0.05561 | 0.90448 | 0.050298 | 16.2648 | 19.4232 | 3.2783 | 0.0552 | 2.6648 | 2.2306 | 2.4059 | 1.8438
2012-10-31 11:59 | 23.4768 | 22.095 | 21.6649 | 21.8163 | 21.2861 | 47.5547 | 0.014244 | 0.3459 | 0.004927 | 24.2842 | 0.055613 | 0.90474 | 0.050316 | 16.2686 | 19.3822 | 3.2784 | 0.0552 | 2.7128 | 2.2827 | 2.4341 | 1.9039
2012-10-31 11:59 | 23.4775 | 22.0479 | 21.6098 | 21.817 | 21.2628 | 47.5478 | 0.014228 | 0.34589 | 0.004921 | 24.3104 | 0.055629 | 0.90448 | 0.050316 | 16.2592 | 19.419 | 3.2779 | 0.0552 | 2.6289 | 2.1908 | 2.398 | 1.8438
2012-10-31 11:59 | 23.4715 | 22.0499 | 21.5998 | 21.7632 | 21.2648 | 47.5449 | 0.014241 | 0.34589 | 0.004926 | 24.2883 | 0.055613 | 0.90463 | 0.050309 | 16.2665 | 19.437 | 3.2777 | 0.0552 | 2.6129 | 2.1628 | 2.3262 | 1.8278
2012-10-31 11:59 | 23.4723 | 22.0188 | 21.6086 | 21.8237 | 21.2656 | 47.5379 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055613 | 0.90453 | 0.050303 | 16.2647 | 19.4098 | 3.2773 | 0.0552 | 2.609 | 2.1988 | 2.4139 | 1.8558
2012-10-31 11:59 | 23.476 | 22.0982 | 21.6402 | 21.8075 | 21.2693 | 47.5437 | 0.014228 | 0.3459 | 0.004922 | 24.3115 | 0.055622 | 0.90464 | 0.050318 | 16.2641 | 19.4095 | 3.2777 | 0.0552 | 2.6887 | 2.2307 | 2.398 | 1.8598
2012-10-31 11:59 | 23.4738 | 22.0323 | 21.5702 | 21.7694 | 21.2352 | 47.5368 | 0.014241 | 0.34595 | 0.004927 | 24.2923 | 0.055613 | 0.90483 | 0.05032 | 16.2701 | 19.3712 | 3.2772 | 0.0552 | 2.6611 | 2.199 | 2.3982 | 1.864
2012-10-31 11:59 | 23.4633 | 22.0178 | 21.5956 | 21.7988 | 21.2646 | 47.5327 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055635 | 0.90482 | 0.050339 | 16.2634 | 19.3406 | 3.2769 | 0.0553 | 2.6772 | 2.255 | 2.4582 | 1.924
2012-10-31 11:59 | 23.4693 | 22.0596 | 21.6095 | 21.8088 | 21.2307 | 47.5454 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055594 | 0.90438 | 0.050278 | 16.2676 | 19.3346 | 3.2778 | 0.0552 | 2.725 | 2.2749 | 2.4742 | 1.8961
2012-10-31 11:59 | 23.4596 | 22.0658 | 21.5799 | 21.7991 | 21.2569 | 47.5431 | 0.014228 | 0.3459 | 0.004922 | 24.3115 | 0.055616 | 0.90456 | 0.050308 | 16.2643 | 19.357 | 3.2776 | 0.0552 | 2.7088 | 2.2229 | 2.4421 | 1.8999
2012-10-31 11:59 | 23.4626 | 22.0489 | 21.555 | 21.81 | 21.2439 | 47.5443 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055622 | 0.90467 | 0.05032 | 16.2646 | 19.3359 | 3.2777 | 0.0552 | 2.713 | 2.2191 | 2.4741 | 1.908
2012-10-31 11:59 | 23.4671 | 22.0176 | 21.5555 | 21.7747 | 21.2405 | 47.5374 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3204 | 3.2772 | 0.0552 | 2.6972 | 2.2351 | 2.4543 | 1.9201
2012-10-31 11:59 | 23.4641 | 22.0027 | 21.5685 | 21.7836 | 21.2255 | 47.5362 | 0.014247 | 0.34587 | 0.004928 | 24.277 | 0.0556 | 0.90444 | 0.050287 | 16.2669 | 19.2893 | 3.2771 | 0.0552 | 2.7134 | 2.2792 | 2.4943 | 1.9362
2012-10-31 11:59 | 23.4588 | 22.0571 | 21.5632 | 21.7903 | 21.2322 | 47.535 | 0.014231 | 0.34586 | 0.004922 | 24.3033 | 0.055622 | 0.90479 | 0.050326 | 16.2667 | 19.296 | 3.2771 | 0.0552 | 2.7611 | 2.2672 | 2.4943 | 1.9362
2012-10-31 11:59 | 23.4603 | 21.9949 | 21.5806 | 21.7719 | 21.2337 | 47.5304 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.0556 | 0.90431 | 0.05028 | 16.2646 | 19.2975 | 3.2767 | 0.0552 | 2.6974 | 2.2831 | 2.4744 | 1.9362
2012-10-31 11:59 | 23.4663 | 21.985 | 21.5547 | 21.7938 | 21.2636 | 47.5333 | 0.01425 | 0.3458 | 0.004928 | 24.2668 | 0.055591 | 0.90441 | 0.050277 | 16.269 | 19.3035 | 3.2769 | 0.0552 | 2.6815 | 2.2512 | 2.4903 | 1.9601
2012-10-31 12:00 | 23.4626 | 22.0091 | 21.551 | 21.7662 | 21.224 | 47.5304 | 0.014225 | 0.34586 | 0.00492 | 24.3135 | 0.05561 | 0.90454 | 0.050302 | 16.2658 | 19.2958 | 3.2767 | 0.0552 | 2.7133 | 2.2552 | 2.4704 | 1.9282
2012-10-31 12:00 | 23.4596 | 22.038 | 21.568 | 21.7433 | 21.2409 | 47.5483 | 0.014228 | 0.3459 | 0.004922 | 24.3115 | 0.055625 | 0.90458 | 0.050318 | 16.2622 | 19.3008 | 3.278 | 0.0552 | 2.7372 | 2.2672 | 2.4425 | 1.9401
2012-10-31 12:00 | 23.4693 | 21.9999 | 21.5458 | 21.7251 | 21.1988 | 47.5293 | 0.014228 | 0.34589 | 0.004921 | 24.3104 | 0.055597 | 0.90431 | 0.050277 | 16.2655 | 19.3186 | 3.2767 | 0.0552 | 2.6813 | 2.2272 | 2.4065 | 1.8802
2012-10-31 12:00 | 23.4626 | 21.9892 | 21.5271 | 21.6985 | 21.204 | 47.5298 | 0.014234 | 0.34595 | 0.004924 | 24.3043 | 0.055607 | 0.90457 | 0.0503 | 16.2672 | 19.2958 | 3.2767 | 0.0552 | 2.6934 | 2.2313 | 2.4027 | 1.9082
2012-10-31 12:00 | 23.4648 | 22.0352 | 21.5213 | 21.7604 | 21.2182 | 47.5264 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055641 | 0.90502 | 0.050356 | 16.2653 | 19.3181 | 3.2765 | 0.0553 | 2.7171 | 2.2032 | 2.4423 | 1.9001
2012-10-31 12:00 | 23.4558 | 21.9625 | 21.5362 | 21.7156 | 21.2092 | 47.531 | 0.014244 | 0.34583 | 0.004926 | 24.2791 | 0.055616 | 0.90447 | 0.050303 | 16.2628 | 19.289 | 3.2768 | 0.0552 | 2.6735 | 2.2472 | 2.4266 | 1.9202
2012-10-31 12:00 | 23.4528 | 21.9794 | 21.4894 | 21.7166 | 21.2222 | 47.5327 | 0.014238 | 0.34583 | 0.004924 | 24.2893 | 0.055613 | 0.90458 | 0.050307 | 16.2657 | 19.274 | 3.2769 | 0.0552 | 2.7054 | 2.2154 | 2.4426 | 1.9482
2012-10-31 12:00 | 23.4626 | 22.0012 | 21.5351 | 21.7025 | 21.1921 | 47.5171 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.055603 | 0.90466 | 0.050302 | 16.2699 | 19.2758 | 3.2758 | 0.0552 | 2.7254 | 2.2593 | 2.4267 | 1.9163
2012-10-31 12:00 | 23.4603 | 21.9909 | 21.5328 | 21.6723 | 21.2177 | 47.5073 | 0.01425 | 0.34583 | 0.004928 | 24.2688 | 0.055613 | 0.90469 | 0.050312 | 16.2675 | 19.2775 | 3.2752 | 0.0552 | 2.7134 | 2.2553 | 2.3948 | 1.9402
2012-10-31 12:00 | 23.4596 | 21.9822 | 21.5002 | 21.7274 | 21.197 | 47.5206 | 0.014228 | 0.34585 | 0.004921 | 24.3074 | 0.055585 | 0.90437 | 0.050269 | 16.27 | 19.2607 | 3.2761 | 0.0552 | 2.7215 | 2.2395 | 2.4667 | 1.9363
2012-10-31 12:00 | 23.4656 | 21.9922 | 21.5102 | 21.6935 | 21.1831 | 47.5189 | 0.014244 | 0.34583 | 0.004926 | 24.2791 | 0.055603 | 0.90433 | 0.050283 | 16.264 | 19.2146 | 3.276 | 0.0552 | 2.7776 | 2.2956 | 2.4789 | 1.9685
2012-10-31 12:00 | 23.4558 | 21.9386 | 21.4725 | 21.7036 | 21.1573 | 47.5177 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.05561 | 0.90451 | 0.0503 | 16.2653 | 19.285 | 3.2759 | 0.0552 | 2.6536 | 2.1875 | 2.4186 | 1.8723
2012-10-31 12:00 | 23.4581 | 21.9369 | 21.5346 | 21.7139 | 21.2075 | 47.5137 | 0.014238 | 0.34586 | 0.004924 | 24.2913 | 0.055616 | 0.90451 | 0.050305 | 16.2635 | 19.2472 | 3.2756 | 0.0552 | 2.6897 | 2.2874 | 2.4667 | 1.9603
2012-10-31 12:00 | 23.4521 | 21.9628 | 21.5126 | 21.7199 | 21.1935 | 47.5246 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055622 | 0.90451 | 0.050311 | 16.2618 | 19.3094 | 3.2763 | 0.0552 | 2.6534 | 2.2032 | 2.4105 | 1.8841
2012-10-31 12:00 | 23.4648 | 21.9715 | 21.5054 | 21.7166 | 21.2501 | 47.5281 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055619 | 0.90447 | 0.050306 | 16.2619 | 19.298 | 3.2766 | 0.0552 | 2.6735 | 2.2074 | 2.4186 | 1.9521
2012-10-31 12:00 | 23.4581 | 21.9489 | 21.5067 | 21.694 | 21.1756 | 47.5212 | 0.014238 | 0.34592 | 0.004925 | 24.2954 | 0.05561 | 0.90448 | 0.050298 | 16.2648 | 19.2913 | 3.2761 | 0.0552 | 2.6576 | 2.2154 | 2.4027 | 1.8843
2012-10-31 12:00 | 23.4506 | 21.9215 | 21.5111 | 21.6905 | 21.188 | 47.5137 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055603 | 0.9044 | 0.050287 | 16.2653 | 19.2678 | 3.2756 | 0.0552 | 2.6537 | 2.2433 | 2.4227 | 1.9202
2012-10-31 12:00 | 23.4484 | 21.9233 | 21.469 | 21.6923 | 21.126 | 47.5142 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055616 | 0.90461 | 0.050311 | 16.2654 | 19.2776 | 3.2756 | 0.0552 | 2.6457 | 2.1914 | 2.4147 | 1.8484
2012-10-31 12:00 | 23.4596 | 21.8747 | 21.5042 | 21.6636 | 21.1651 | 47.5281 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055597 | 0.90434 | 0.050279 | 16.266 | 19.3169 | 3.2766 | 0.0552 | 2.5578 | 2.1873 | 2.3467 | 1.8482
2012-10-31 12:00 | 23.4551 | 21.9061 | 21.5076 | 21.7109 | 21.1925 | 47.5102 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.2963 | 3.2754 | 0.0552 | 2.6098 | 2.2113 | 2.4146 | 1.8962
2012-10-31 12:00 | 23.4528 | 21.8918 | 21.4455 | 21.6847 | 21.1623 | 47.5044 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055632 | 0.9049 | 0.050342 | 16.2659 | 19.282 | 3.275 | 0.0553 | 2.6098 | 2.1635 | 2.4027 | 1.8803
2012-10-31 12:00 | 23.4573 | 21.9043 | 21.4819 | 21.6493 | 21.1269 | 47.505 | 0.014228 | 0.34586 | 0.004921 | 24.3084 | 0.055613 | 0.9046 | 0.050308 | 16.266 | 19.3266 | 3.275 | 0.0552 | 2.5777 | 2.1553 | 2.3227 | 1.8003
2012-10-31 12:00 | 23.4528 | 21.8998 | 21.4575 | 21.6329 | 21.1703 | 47.5218 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055616 | 0.90473 | 0.050317 | 16.2674 | 19.3662 | 3.2762 | 0.0552 | 2.5336 | 2.0913 | 2.2667 | 1.8041
2012-10-31 12:00 | 23.4536 | 21.9404 | 21.4503 | 21.6775 | 21.1591 | 47.5137 | 0.014228 | 0.34583 | 0.00492 | 24.3064 | 0.05561 | 0.90444 | 0.050296 | 16.264 | 19.3069 | 3.2756 | 0.0552 | 2.6335 | 2.1434 | 2.3706 | 1.8522
2012-10-31 12:00 | 23.4551 | 21.8742 | 21.4837 | 21.6591 | 21.1367 | 47.4998 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.055613 | 0.90437 | 0.050295 | 16.2618 | 19.3204 | 3.2746 | 0.0552 | 2.5538 | 2.1633 | 2.3387 | 1.8163
2012-10-31 12:00 | 23.4573 | 21.8724 | 21.462 | 21.6573 | 21.1229 | 47.5033 | 0.014219 | 0.34589 | 0.004918 | 24.3258 | 0.055588 | 0.9044 | 0.050274 | 16.2696 | 19.3066 | 3.2749 | 0.0552 | 2.5658 | 2.1554 | 2.3507 | 1.8163
2012-10-31 12:01 | 23.4528 | 21.8719 | 21.4376 | 21.6209 | 21.1304 | 47.4946 | 0.014256 | 0.34587 | 0.004931 | 24.2617 | 0.055629 | 0.90485 | 0.050336 | 16.2657 | 19.3221 | 3.2743 | 0.0553 | 2.5498 | 2.1155 | 2.2988 | 1.8083
2012-10-31 12:01 | 23.4536 | 21.8608 | 21.4862 | 21.6576 | 21.1272 | 47.4992 | 0.014225 | 0.34585 | 0.00492 | 24.3125 | 0.055607 | 0.9044 | 0.050291 | 16.2641 | 19.3389 | 3.2746 | 0.0552 | 2.5219 | 2.1473 | 2.3187 | 1.7883
2012-10-31 12:01 | 23.4641 | 21.8474 | 21.4768 | 21.6442 | 21.1137 | 47.4905 | 0.014244 | 0.34592 | 0.004927 | 24.2852 | 0.055622 | 0.90469 | 0.05032 | 16.2649 | 19.3374 | 3.274 | 0.0552 | 2.51 | 2.1394 | 2.3068 | 1.7763
2012-10-31 12:01 | 23.4641 | 21.8912 | 21.4489 | 21.6522 | 21.0898 | 47.4871 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055603 | 0.90433 | 0.050283 | 16.264 | 19.3374 | 3.2738 | 0.0552 | 2.5538 | 2.1115 | 2.3148 | 1.7524
2012-10-31 12:01 | 23.4536 | 21.8648 | 21.4503 | 21.6417 | 21.1432 | 47.4969 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055638 | 0.90509 | 0.050357 | 16.2675 | 19.3109 | 3.2744 | 0.0553 | 2.5539 | 2.1394 | 2.3308 | 1.8323
2012-10-31 12:01 | 23.4484 | 21.8795 | 21.4531 | 21.6325 | 21.126 | 47.4842 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055629 | 0.90467 | 0.050326 | 16.2626 | 19.2936 | 3.2736 | 0.0552 | 2.5859 | 2.1595 | 2.3389 | 1.8324
2012-10-31 12:01 | 23.4543 | 21.8734 | 21.4391 | 21.6065 | 21.0561 | 47.4882 | 0.014228 | 0.34589 | 0.004921 | 24.3104 | 0.055607 | 0.90451 | 0.050297 | 16.2662 | 19.3276 | 3.2738 | 0.0552 | 2.5458 | 2.1115 | 2.2789 | 1.7285
2012-10-31 12:01 | 23.4416 | 21.8448 | 21.4343 | 21.6018 | 21.0952 | 47.494 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055632 | 0.90451 | 0.05032 | 16.2589 | 19.2989 | 3.2742 | 0.0552 | 2.5459 | 2.1354 | 2.3029 | 1.7963
2012-10-31 12:01 | 23.4513 | 21.8824 | 21.448 | 21.6354 | 21.089 | 47.4767 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055616 | 0.90451 | 0.050305 | 16.2635 | 19.3326 | 3.273 | 0.0552 | 2.5498 | 2.1154 | 2.3028 | 1.7564
2012-10-31 12:01 | 23.4528 | 21.8321 | 21.4216 | 21.6568 | 21.1304 | 47.4946 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.3341 | 3.2743 | 0.0552 | 2.498 | 2.0875 | 2.3227 | 1.7963
2012-10-31 12:01 | 23.4409 | 21.856 | 21.4097 | 21.6369 | 21.0706 | 47.4911 | 0.014216 | 0.34587 | 0.004917 | 24.33 | 0.055613 | 0.90474 | 0.050316 | 16.2686 | 19.3703 | 3.274 | 0.0552 | 2.4857 | 2.0394 | 2.2666 | 1.7003
2012-10-31 12:01 | 23.4461 | 21.8891 | 21.4229 | 21.5863 | 21.0918 | 47.4819 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.055619 | 0.90457 | 0.050311 | 16.2637 | 19.3114 | 3.2734 | 0.0552 | 2.5777 | 2.1115 | 2.2749 | 1.7804
2012-10-31 12:01 | 23.4424 | 21.8416 | 21.4192 | 21.5667 | 21.0601 | 47.4905 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.0556 | 0.90456 | 0.050293 | 16.269 | 19.3598 | 3.274 | 0.0552 | 2.4818 | 2.0594 | 2.2069 | 1.7003
2012-10-31 12:01 | 23.4416 | 21.8289 | 21.4144 | 21.5739 | 21.0633 | 47.4755 | 0.014247 | 0.34587 | 0.004928 | 24.277 | 0.055625 | 0.90469 | 0.050323 | 16.264 | 19.335 | 3.273 | 0.0553 | 2.4939 | 2.0794 | 2.2389 | 1.7283
2012-10-31 12:01 | 23.4446 | 21.8159 | 21.4134 | 21.5968 | 21.0623 | 47.479 | 0.014225 | 0.34586 | 0.00492 | 24.3135 | 0.05561 | 0.90457 | 0.050303 | 16.2663 | 19.3059 | 3.2732 | 0.0552 | 2.51 | 2.1075 | 2.2909 | 1.7564
2012-10-31 12:01 | 23.4327 | 21.8319 | 21.3736 | 21.6008 | 21.0943 | 47.4744 | 0.014247 | 0.34589 | 0.004928 | 24.278 | 0.055597 | 0.90437 | 0.05028 | 16.2665 | 19.3501 | 3.2729 | 0.0552 | 2.4818 | 2.0235 | 2.2507 | 1.7442
2012-10-31 12:01 | 23.4289 | 21.8241 | 21.4256 | 21.605 | 21.0746 | 47.4749 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055613 | 0.90451 | 0.050303 | 16.2644 | 19.2701 | 3.2729 | 0.0552 | 2.554 | 2.1555 | 2.3349 | 1.8045
2012-10-31 12:01 | 23.4267 | 21.8697 | 21.4314 | 21.555 | 21.0604 | 47.4755 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.055607 | 0.90456 | 0.0503 | 16.2669 | 19.3361 | 3.273 | 0.0552 | 2.5336 | 2.0953 | 2.2189 | 1.7243
2012-10-31 12:01 | 23.4282 | 21.8314 | 21.4169 | 21.6003 | 21.0539 | 47.4819 | 0.014247 | 0.34592 | 0.004928 | 24.2801 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3376 | 3.2734 | 0.0552 | 2.4938 | 2.0793 | 2.2627 | 1.7163
2012-10-31 12:01 | 23.4282 | 21.8155 | 21.4209 | 21.5884 | 21.0858 | 47.4842 | 0.014247 | 0.34589 | 0.004928 | 24.278 | 0.055597 | 0.90441 | 0.050283 | 16.2673 | 19.3456 | 3.2736 | 0.0552 | 2.4699 | 2.0753 | 2.2428 | 1.7402
2012-10-31 12:01 | 23.4237 | 21.811 | 21.4045 | 21.5879 | 21.1133 | 47.4686 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.055613 | 0.90463 | 0.050309 | 16.2665 | 19.3451 | 3.2725 | 0.0552 | 2.4659 | 2.0594 | 2.2428 | 1.7682
2012-10-31 12:01 | 23.4244 | 21.8077 | 21.449 | 21.5846 | 21.0701 | 47.4749 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.0556 | 0.90435 | 0.050282 | 16.2654 | 19.3458 | 3.2729 | 0.0552 | 2.4619 | 2.1032 | 2.2388 | 1.7243
2012-10-31 12:01 | 23.4214 | 21.7808 | 21.3782 | 21.5616 | 21.0471 | 47.4755 | 0.014253 | 0.34592 | 0.00493 | 24.2698 | 0.055607 | 0.90454 | 0.050299 | 16.2667 | 19.3107 | 3.273 | 0.0552 | 2.4701 | 2.0675 | 2.2509 | 1.7364
2012-10-31 12:01 | 23.4199 | 21.839 | 21.3608 | 21.5601 | 21.0496 | 47.4871 | 0.014234 | 0.34587 | 0.004923 | 24.2992 | 0.055603 | 0.90448 | 0.050292 | 16.2668 | 19.3052 | 3.2738 | 0.0552 | 2.5338 | 2.0556 | 2.2549 | 1.7444
2012-10-31 12:01 | 23.4184 | 21.8216 | 21.3832 | 21.5507 | 21.068 | 47.4605 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.0556 | 0.90447 | 0.050289 | 16.2674 | 19.3478 | 3.2719 | 0.0552 | 2.4738 | 2.0354 | 2.2029 | 1.7202
2012-10-31 12:02 | 23.4229 | 21.8141 | 21.3797 | 21.5392 | 21.0805 | 47.4755 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.0556 | 0.90457 | 0.050294 | 16.2693 | 19.3323 | 3.273 | 0.0552 | 2.4818 | 2.0474 | 2.2069 | 1.7482
2012-10-31 12:02 | 23.4177 | 21.805 | 21.3825 | 21.538 | 21.0673 | 47.4744 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055597 | 0.90446 | 0.050285 | 16.2681 | 19.3311 | 3.2729 | 0.0552 | 2.4739 | 2.0514 | 2.2069 | 1.7362
2012-10-31 12:02 | 23.4222 | 21.7856 | 21.379 | 21.5425 | 21.0319 | 47.4813 | 0.014241 | 0.34589 | 0.004926 | 24.2883 | 0.0556 | 0.90456 | 0.050293 | 16.269 | 19.3436 | 3.2734 | 0.0552 | 2.442 | 2.0354 | 2.1989 | 1.6883
2012-10-31 12:02 | 23.4184 | 21.7499 | 21.3553 | 21.5307 | 21.0281 | 47.4761 | 0.01425 | 0.34593 | 0.00493 | 24.2759 | 0.055622 | 0.90472 | 0.050322 | 16.2654 | 19.3037 | 3.273 | 0.0553 | 2.4462 | 2.0516 | 2.227 | 1.7244
2012-10-31 12:02 | 23.4207 | 21.7841 | 21.3576 | 21.533 | 21.0344 | 47.4663 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.05561 | 0.90461 | 0.050306 | 16.2671 | 19.3381 | 3.2723 | 0.0552 | 2.446 | 2.0195 | 2.1949 | 1.6963
2012-10-31 12:02 | 23.414 | 21.7574 | 21.3509 | 21.5423 | 21.0118 | 47.4634 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.055588 | 0.9043 | 0.050268 | 16.2678 | 19.3274 | 3.2721 | 0.0552 | 2.43 | 2.0235 | 2.2149 | 1.6844
2012-10-31 12:02 | 23.4207 | 21.7801 | 21.3337 | 21.5131 | 21.0105 | 47.4663 | 0.014244 | 0.34585 | 0.004926 | 24.2801 | 0.055619 | 0.90472 | 0.050319 | 16.2663 | 19.3822 | 3.2723 | 0.0552 | 2.3979 | 1.9515 | 2.1309 | 1.6283
2012-10-31 12:02 | 23.4192 | 21.7587 | 21.3322 | 21.5276 | 21.009 | 47.4686 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.055603 | 0.90457 | 0.050297 | 16.2684 | 19.3286 | 3.2725 | 0.0552 | 2.4301 | 2.0036 | 2.199 | 1.6804
2012-10-31 12:02 | 23.4214 | 21.7609 | 21.3065 | 21.5018 | 20.9912 | 47.4645 | 0.014241 | 0.34593 | 0.004926 | 24.2913 | 0.0556 | 0.90443 | 0.050286 | 16.2667 | 19.3508 | 3.2722 | 0.0552 | 2.4101 | 1.9557 | 2.151 | 1.6404
2012-10-31 12:02 | 23.4132 | 21.7248 | 21.3342 | 21.5295 | 21.011 | 47.4634 | 0.014247 | 0.34587 | 0.004928 | 24.277 | 0.055594 | 0.9044 | 0.050279 | 16.2679 | 19.3306 | 3.2721 | 0.0552 | 2.3942 | 2.0036 | 2.1989 | 1.6804
2012-10-31 12:02 | 23.4132 | 21.7327 | 21.3222 | 21.5255 | 21.0189 | 47.4593 | 0.014231 | 0.3459 | 0.004923 | 24.3064 | 0.055619 | 0.9046 | 0.050313 | 16.2642 | 19.3426 | 3.2718 | 0.0552 | 2.3901 | 1.9796 | 2.1829 | 1.6763
2012-10-31 12:02 | 23.4132 | 21.7487 | 21.3222 | 21.4618 | 20.995 | 47.464 | 0.014244 | 0.34587 | 0.004927 | 24.2822 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.3747 | 3.2722 | 0.0552 | 2.374 | 1.9475 | 2.0871 | 1.6203
2012-10-31 12:02 | 23.4177 | 21.7253 | 21.3546 | 21.534 | 21.0274 | 47.4559 | 0.01425 | 0.34598 | 0.00493 | 24.279 | 0.055629 | 0.90473 | 0.050329 | 16.2636 | 19.3672 | 3.2716 | 0.0553 | 2.3581 | 1.9874 | 2.1668 | 1.6602
2012-10-31 12:02 | 23.4132 | 21.7367 | 21.2983 | 21.5096 | 20.975 | 47.4576 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055632 | 0.90492 | 0.050342 | 16.2661 | 19.3707 | 3.2717 | 0.0553 | 2.366 | 1.9276 | 2.1389 | 1.6043
2012-10-31 12:02 | 23.4042 | 21.7118 | 21.2932 | 21.4966 | 21.006 | 47.457 | 0.014228 | 0.34585 | 0.004921 | 24.3074 | 0.0556 | 0.90446 | 0.050288 | 16.2672 | 19.3216 | 3.2717 | 0.0552 | 2.3902 | 1.9716 | 2.175 | 1.6844
2012-10-31 12:02 | 23.3998 | 21.7154 | 21.2809 | 21.4683 | 20.9776 | 47.4512 | 0.014247 | 0.34583 | 0.004927 | 24.274 | 0.055607 | 0.90451 | 0.050297 | 16.2662 | 19.3653 | 3.2713 | 0.0552 | 2.3501 | 1.9156 | 2.103 | 1.6123
2012-10-31 12:02 | 23.4005 | 21.7161 | 21.3414 | 21.453 | 21.0182 | 47.4507 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.055588 | 0.9044 | 0.050274 | 16.2696 | 19.346 | 3.2713 | 0.0552 | 2.3701 | 1.9954 | 2.107 | 1.6722
2012-10-31 12:02 | 23.3998 | 21.7353 | 21.2849 | 21.4842 | 20.9776 | 47.4553 | 0.014244 | 0.34587 | 0.004927 | 24.2822 | 0.05561 | 0.90446 | 0.050297 | 16.2643 | 19.3733 | 3.2716 | 0.0552 | 2.362 | 1.9116 | 2.1109 | 1.6043
2012-10-31 12:02 | 23.402 | 21.7335 | 21.311 | 21.4506 | 20.9718 | 47.4588 | 0.014231 | 0.34593 | 0.004923 | 24.3083 | 0.05561 | 0.90463 | 0.050306 | 16.2674 | 19.3234 | 3.2718 | 0.0552 | 2.4101 | 1.9876 | 2.1272 | 1.6484
2012-10-31 12:02 | 23.3945 | 21.6862 | 21.3075 | 21.5029 | 20.9444 | 47.4599 | 0.014241 | 0.3458 | 0.004925 | 24.2821 | 0.055613 | 0.9044 | 0.050296 | 16.2623 | 19.368 | 3.2719 | 0.0552 | 2.3182 | 1.9395 | 2.1349 | 1.5764
2012-10-31 12:02 | 23.3975 | 21.737 | 21.2985 | 21.474 | 21.0072 | 47.4449 | 0.014238 | 0.34587 | 0.004925 | 24.2924 | 0.055597 | 0.9043 | 0.050276 | 16.2652 | 19.359 | 3.2709 | 0.0552 | 2.378 | 1.9395 | 2.115 | 1.6482
2012-10-31 12:02 | 23.3855 | 21.6931 | 21.3025 | 21.4859 | 20.9713 | 47.4501 | 0.014238 | 0.34593 | 0.004925 | 24.2964 | 0.055619 | 0.90463 | 0.050315 | 16.2647 | 19.4071 | 3.2712 | 0.0552 | 2.286 | 1.8954 | 2.0788 | 1.5642
2012-10-31 12:02 | 23.39 | 21.6976 | 21.299 | 21.4625 | 20.9918 | 47.4472 | 0.014247 | 0.34583 | 0.004927 | 24.274 | 0.055666 | 0.90535 | 0.050397 | 16.264 | 19.3876 | 3.271 | 0.0553 | 2.31 | 1.9114 | 2.0749 | 1.6042
2012-10-31 12:02 | 23.3923 | 21.7118 | 21.3172 | 21.4448 | 20.9781 | 47.4484 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055597 | 0.90435 | 0.050279 | 16.2662 | 19.3979 | 3.2711 | 0.0552 | 2.3139 | 1.9193 | 2.0469 | 1.5802
2012-10-31 12:02 | 23.3923 | 21.6481 | 21.2973 | 21.4608 | 20.9901 | 47.4437 | 0.014234 | 0.3459 | 0.004924 | 24.3013 | 0.055585 | 0.90424 | 0.050262 | 16.2677 | 19.3899 | 3.2708 | 0.0552 | 2.2582 | 1.9074 | 2.0709 | 1.6002
2012-10-31 12:03 | 23.3885 | 21.6921 | 21.3294 | 21.441 | 20.9503 | 47.4322 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055597 | 0.90444 | 0.050284 | 16.2678 | 19.4101 | 3.27 | 0.0552 | 2.282 | 1.9193 | 2.0309 | 1.5402
2012-10-31 12:03 | 23.3855 | 21.6294 | 21.3104 | 21.4261 | 20.9314 | 47.4524 | 0.014241 | 0.34589 | 0.004926 | 24.2883 | 0.055607 | 0.90441 | 0.050292 | 16.2644 | 19.343 | 3.2714 | 0.0552 | 2.2864 | 1.9674 | 2.0831 | 1.5884
2012-10-31 12:03 | 23.3923 | 21.6879 | 21.3093 | 21.4369 | 20.9581 | 47.442 | 0.014241 | 0.34589 | 0.004926 | 24.2883 | 0.055616 | 0.90472 | 0.050317 | 16.2672 | 19.3538 | 3.2707 | 0.0552 | 2.3341 | 1.9555 | 2.0831 | 1.6043
2012-10-31 12:03 | 23.3826 | 21.6543 | 21.2677 | 21.4431 | 20.8965 | 47.4328 | 0.014244 | 0.3458 | 0.004926 | 24.277 | 0.05561 | 0.90461 | 0.050306 | 16.2671 | 19.3561 | 3.27 | 0.0552 | 2.2982 | 1.9116 | 2.087 | 1.5404
2012-10-31 12:03 | 23.39 | 21.6936 | 21.2471 | 21.4386 | 20.9558 | 47.4414 | 0.01425 | 0.34587 | 0.004929 | 24.2719 | 0.055613 | 0.90453 | 0.050303 | 16.2647 | 19.2914 | 3.2706 | 0.0552 | 2.4022 | 1.9557 | 2.1472 | 1.6644
2012-10-31 12:03 | 23.3818 | 21.6137 | 21.2469 | 21.4304 | 20.9077 | 47.4351 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055603 | 0.90446 | 0.05029 | 16.2663 | 19.3153 | 3.2702 | 0.0552 | 2.2984 | 1.9316 | 2.1151 | 1.5924
2012-10-31 12:03 | 23.3766 | 21.6523 | 21.2617 | 21.3653 | 20.9704 | 47.431 | 0.01425 | 0.34587 | 0.004929 | 24.2719 | 0.055613 | 0.90467 | 0.050312 | 16.2673 | 19.274 | 3.2699 | 0.0552 | 2.3783 | 1.9877 | 2.0913 | 1.6964
2012-10-31 12:03 | 23.3826 | 21.6663 | 21.2637 | 21.3953 | 20.9165 | 47.4408 | 0.014244 | 0.34592 | 0.004927 | 24.2852 | 0.055613 | 0.90453 | 0.050303 | 16.2647 | 19.288 | 3.2706 | 0.0552 | 2.3783 | 1.9757 | 2.1073 | 1.6285
2012-10-31 12:03 | 23.3893 | 21.6332 | 21.2265 | 21.398 | 20.9312 | 47.4414 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.055635 | 0.90482 | 0.050339 | 16.2634 | 19.3107 | 3.2706 | 0.0553 | 2.3225 | 1.9158 | 2.0873 | 1.6205
2012-10-31 12:03 | 23.39 | 21.6099 | 21.2352 | 21.4226 | 20.9039 | 47.427 | 0.014241 | 0.34592 | 0.004926 | 24.2903 | 0.055635 | 0.90479 | 0.050338 | 16.2629 | 19.3275 | 3.2696 | 0.0553 | 2.2824 | 1.9077 | 2.0951 | 1.5764
2012-10-31 12:03 | 23.3796 | 21.6394 | 21.2128 | 21.4042 | 20.9255 | 47.4275 | 0.014244 | 0.34583 | 0.004926 | 24.2791 | 0.055588 | 0.9043 | 0.050268 | 16.2678 | 19.3131 | 3.2697 | 0.0552 | 2.3263 | 1.8997 | 2.0911 | 1.6124
2012-10-31 12:03 | 23.3841 | 21.604 | 21.2891 | 21.3888 | 20.9459 | 47.4252 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055629 | 0.905 | 0.050344 | 16.2686 | 19.3095 | 3.2695 | 0.0553 | 2.2945 | 1.9796 | 2.0793 | 1.6364
2012-10-31 12:03 | 23.3728 | 21.6286 | 21.2539 | 21.4134 | 20.9027 | 47.4374 | 0.014231 | 0.34586 | 0.004922 | 24.3033 | 0.055607 | 0.90438 | 0.05029 | 16.2638 | 19.3143 | 3.2703 | 0.0552 | 2.3143 | 1.9396 | 2.0991 | 1.5884
2012-10-31 12:03 | 23.3706 | 21.6224 | 21.2277 | 21.3992 | 20.8885 | 47.4397 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055603 | 0.90437 | 0.050286 | 16.2647 | 19.284 | 3.2705 | 0.0552 | 2.3384 | 1.9437 | 2.1152 | 1.6045
2012-10-31 12:03 | 23.3721 | 21.6239 | 21.2292 | 21.3768 | 20.882 | 47.4281 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3336 | 3.2697 | 0.0552 | 2.2903 | 1.8956 | 2.0432 | 1.5484
2012-10-31 12:03 | 23.3706 | 21.6463 | 21.2198 | 21.3793 | 20.9005 | 47.4241 | 0.014244 | 0.34589 | 0.004927 | 24.2831 | 0.055603 | 0.90446 | 0.05029 | 16.2663 | 19.3201 | 3.2694 | 0.0552 | 2.3262 | 1.8997 | 2.0592 | 1.5804
2012-10-31 12:03 | 23.3721 | 21.6478 | 21.2292 | 21.3927 | 20.87 | 47.4316 | 0.014228 | 0.34586 | 0.004921 | 24.3084 | 0.055607 | 0.90447 | 0.050295 | 16.2654 | 19.3897 | 3.2699 | 0.0552 | 2.2581 | 1.8395 | 2.003 | 1.4803
2012-10-31 12:03 | 23.3691 | 21.5851 | 21.2422 | 21.3858 | 20.899 | 47.4275 | 0.01425 | 0.34586 | 0.004929 | 24.2709 | 0.055594 | 0.9043 | 0.050273 | 16.2661 | 19.3827 | 3.2697 | 0.0552 | 2.2024 | 1.8595 | 2.0031 | 1.5163
2012-10-31 12:03 | 23.3721 | 21.612 | 21.2133 | 21.3648 | 20.886 | 47.4148 | 0.014234 | 0.34585 | 0.004923 | 24.2972 | 0.055603 | 0.90467 | 0.050302 | 16.2702 | 19.3376 | 3.2688 | 0.0552 | 2.2744 | 1.8757 | 2.0272 | 1.5484
2012-10-31 12:03 | 23.3676 | 21.5517 | 21.1928 | 21.3603 | 20.8855 | 47.4137 | 0.014244 | 0.3459 | 0.004927 | 24.2842 | 0.055613 | 0.90443 | 0.050298 | 16.2629 | 19.3131 | 3.2687 | 0.0552 | 2.2386 | 1.8797 | 2.0472 | 1.5724
2012-10-31 12:03 | 23.3758 | 21.6356 | 21.221 | 21.3964 | 20.8777 | 47.4177 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3574 | 3.269 | 0.0552 | 2.2782 | 1.8636 | 2.039 | 1.5203
2012-10-31 12:03 | 23.3713 | 21.5195 | 21.2125 | 21.3122 | 20.8613 | 47.4044 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055625 | 0.90463 | 0.05032 | 16.263 | 19.2807 | 3.2681 | 0.0552 | 2.2388 | 1.9318 | 2.0315 | 1.5806
2012-10-31 12:03 | 23.3669 | 21.5589 | 21.1881 | 21.3716 | 20.8928 | 47.4114 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.0556 | 0.90437 | 0.050283 | 16.2656 | 19.3124 | 3.2685 | 0.0552 | 2.2465 | 1.8757 | 2.0592 | 1.5804
2012-10-31 12:03 | 23.3639 | 21.5918 | 21.221 | 21.4045 | 20.8579 | 47.4073 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.05561 | 0.90443 | 0.050295 | 16.2637 | 19.3054 | 3.2683 | 0.0552 | 2.2864 | 1.9156 | 2.0991 | 1.5525
2012-10-31 12:04 | 23.3594 | 21.5435 | 21.1647 | 21.3521 | 20.8494 | 47.4015 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055588 | 0.90435 | 0.050271 | 16.2689 | 19.2888 | 3.2679 | 0.0552 | 2.2547 | 1.8759 | 2.0633 | 1.5606
2012-10-31 12:04 | 23.3684 | 21.5565 | 21.1657 | 21.3213 | 20.8703 | 47.401 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.05561 | 0.9045 | 0.050299 | 16.265 | 19.2898 | 3.2678 | 0.0552 | 2.2667 | 1.8759 | 2.0315 | 1.5805
2012-10-31 12:04 | 23.3639 | 21.536 | 21.1732 | 21.3526 | 20.8299 | 47.3958 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3455 | 3.2675 | 0.0552 | 2.1905 | 1.8277 | 2.0071 | 1.4844
2012-10-31 12:04 | 23.3624 | 21.5704 | 21.1717 | 21.3352 | 20.8164 | 47.4027 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055619 | 0.90451 | 0.050308 | 16.2627 | 19.3039 | 3.2679 | 0.0552 | 2.2665 | 1.8678 | 2.0313 | 1.5125
2012-10-31 12:04 | 23.3639 | 21.5559 | 21.1572 | 21.3168 | 20.8379 | 47.4091 | 0.014234 | 0.34595 | 0.004924 | 24.3043 | 0.055607 | 0.90454 | 0.050299 | 16.2667 | 19.3134 | 3.2684 | 0.0552 | 2.2425 | 1.8438 | 2.0034 | 1.5245
2012-10-31 12:04 | 23.3706 | 21.5387 | 21.136 | 21.2836 | 20.8526 | 47.3987 | 0.014247 | 0.34577 | 0.004926 | 24.27 | 0.05561 | 0.90461 | 0.050306 | 16.2671 | 19.3722 | 3.2677 | 0.0552 | 2.1665 | 1.7638 | 1.9114 | 1.4804
2012-10-31 12:04 | 23.3698 | 21.514 | 21.1392 | 21.2588 | 20.8478 | 47.4004 | 0.014222 | 0.34582 | 0.004918 | 24.3156 | 0.055588 | 0.90438 | 0.050273 | 16.2694 | 19.3233 | 3.2678 | 0.0552 | 2.1907 | 1.8159 | 1.9355 | 1.5245
2012-10-31 12:04 | 23.3781 | 21.5781 | 21.1634 | 21.323 | 20.8641 | 47.4044 | 0.014225 | 0.3458 | 0.004919 | 24.3095 | 0.055603 | 0.90441 | 0.050288 | 16.2655 | 19.3396 | 3.2681 | 0.0552 | 2.2385 | 1.8238 | 1.9834 | 1.5245
2012-10-31 12:04 | 23.3788 | 21.5469 | 21.1601 | 21.3197 | 20.8448 | 47.4067 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055594 | 0.90461 | 0.050291 | 16.2718 | 19.3523 | 3.2682 | 0.0552 | 2.1946 | 1.8078 | 1.9674 | 1.4925
2012-10-31 12:04 | 23.3728 | 21.5529 | 21.1302 | 21.2898 | 20.8228 | 47.3992 | 0.01425 | 0.34577 | 0.004927 | 24.2648 | 0.055594 | 0.90428 | 0.050273 | 16.2658 | 19.3263 | 3.2677 | 0.0552 | 2.2266 | 1.8039 | 1.9635 | 1.4965
2012-10-31 12:04 | 23.3706 | 21.5308 | 21.112 | 21.2836 | 20.8486 | 47.3998 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055597 | 0.90444 | 0.050284 | 16.2678 | 19.272 | 3.2677 | 0.0552 | 2.2588 | 1.84 | 2.0116 | 1.5766
2012-10-31 12:04 | 23.3654 | 21.5216 | 21.0789 | 21.2744 | 20.8434 | 47.4067 | 0.014222 | 0.34583 | 0.004918 | 24.3166 | 0.055607 | 0.9046 | 0.050302 | 16.2677 | 19.2547 | 3.2682 | 0.0552 | 2.2669 | 1.8242 | 2.0197 | 1.5887
2012-10-31 12:04 | 23.3781 | 21.5343 | 21.1036 | 21.311 | 20.7882 | 47.3992 | 0.014225 | 0.34586 | 0.00492 | 24.3135 | 0.055613 | 0.90467 | 0.050312 | 16.2673 | 19.2514 | 3.2677 | 0.0552 | 2.2829 | 1.8522 | 2.0596 | 1.5368
2012-10-31 12:04 | 23.3669 | 21.535 | 21.1123 | 21.2998 | 20.793 | 47.3992 | 0.014216 | 0.34582 | 0.004916 | 24.3259 | 0.055613 | 0.90444 | 0.050299 | 16.2631 | 19.2242 | 3.2677 | 0.0552 | 2.3108 | 1.8881 | 2.0756 | 1.5688
2012-10-31 12:04 | 23.3661 | 21.4944 | 21.0716 | 21.2711 | 20.7962 | 47.3906 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.2595 | 3.2671 | 0.0552 | 2.2349 | 1.8121 | 2.0116 | 1.5367
2012-10-31 12:04 | 23.3728 | 21.529 | 21.0544 | 21.2539 | 20.8029 | 47.3969 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055607 | 0.90438 | 0.05029 | 16.2638 | 19.2662 | 3.2675 | 0.0552 | 2.2628 | 1.7882 | 1.9877 | 1.5367
2012-10-31 12:04 | 23.3698 | 21.526 | 21.0713 | 21.2588 | 20.7679 | 47.3917 | 0.014234 | 0.34585 | 0.004923 | 24.2972 | 0.055581 | 0.90435 | 0.050265 | 16.2709 | 19.3033 | 3.2672 | 0.0552 | 2.2227 | 1.768 | 1.9555 | 1.4646
2012-10-31 12:04 | 23.3669 | 21.4553 | 21.0644 | 21.2879 | 20.777 | 47.3923 | 0.014234 | 0.34585 | 0.004923 | 24.2972 | 0.0556 | 0.90438 | 0.050284 | 16.2659 | 19.3004 | 3.2672 | 0.0552 | 2.1549 | 1.764 | 1.9875 | 1.4766
2012-10-31 12:04 | 23.3773 | 21.4857 | 21.0748 | 21.2663 | 20.7994 | 47.405 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.055607 | 0.90433 | 0.050287 | 16.2628 | 19.3228 | 3.2681 | 0.0552 | 2.1629 | 1.752 | 1.9435 | 1.4766
2012-10-31 12:04 | 23.3654 | 21.4618 | 21.047 | 21.2704 | 20.7875 | 47.3906 | 0.014241 | 0.3458 | 0.004925 | 24.2821 | 0.055594 | 0.90435 | 0.050277 | 16.2671 | 19.3229 | 3.2671 | 0.0552 | 2.1389 | 1.7241 | 1.9475 | 1.4646
2012-10-31 12:04 | 23.3669 | 21.4633 | 21.0405 | 21.24 | 20.741 | 47.3888 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.0556 | 0.90434 | 0.050281 | 16.2651 | 19.3004 | 3.267 | 0.0552 | 2.1629 | 1.7401 | 1.9396 | 1.4406
2012-10-31 12:04 | 23.3646 | 21.457 | 21.0502 | 21.2895 | 20.7827 | 47.3911 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.05561 | 0.90472 | 0.050311 | 16.2689 | 19.3301 | 3.2671 | 0.0552 | 2.1269 | 1.7201 | 1.9594 | 1.4526
2012-10-31 12:04 | 23.3728 | 21.4851 | 21.1142 | 21.2419 | 20.7909 | 47.3871 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055613 | 0.90451 | 0.050303 | 16.2644 | 19.3624 | 3.2669 | 0.0552 | 2.1227 | 1.7518 | 1.8795 | 1.4285
2012-10-31 12:04 | 23.3721 | 21.4844 | 21.0417 | 21.2292 | 20.7582 | 47.394 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055607 | 0.9045 | 0.050296 | 16.2659 | 19.3376 | 3.2673 | 0.0552 | 2.1468 | 1.7041 | 1.8916 | 1.4206
2012-10-31 12:05 | 23.3646 | 21.453 | 21.0741 | 21.2337 | 20.7547 | 47.3888 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.0556 | 0.90433 | 0.05028 | 16.2648 | 19.3181 | 3.267 | 0.0552 | 2.1349 | 1.756 | 1.9156 | 1.4366
2012-10-31 12:05 | 23.3743 | 21.4946 | 21.0639 | 21.1995 | 20.7924 | 47.379 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.055588 | 0.90427 | 0.050266 | 16.2673 | 19.3358 | 3.2663 | 0.0552 | 2.1588 | 1.7281 | 1.8637 | 1.4566
2012-10-31 12:05 | 23.3728 | 21.4732 | 21.0145 | 21.2618 | 20.7589 | 47.3819 | 0.014238 | 0.3459 | 0.004925 | 24.2944 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.3143 | 3.2665 | 0.0552 | 2.1589 | 1.7002 | 1.9475 | 1.4446
2012-10-31 12:05 | 23.3661 | 21.4904 | 21.0277 | 21.2631 | 20.7482 | 47.3778 | 0.01425 | 0.3458 | 0.004928 | 24.2668 | 0.055585 | 0.90424 | 0.050262 | 16.2677 | 19.2554 | 3.2662 | 0.0552 | 2.235 | 1.7723 | 2.0077 | 1.4928
2012-10-31 12:05 | 23.3601 | 21.4844 | 21.0177 | 21.2093 | 20.7742 | 47.3906 | 0.014241 | 0.3459 | 0.004926 | 24.2893 | 0.055588 | 0.90421 | 0.050263 | 16.2663 | 19.2775 | 3.2671 | 0.0552 | 2.2069 | 1.7402 | 1.9318 | 1.4967
2012-10-31 12:05 | 23.3624 | 21.4668 | 21.044 | 21.2235 | 20.7645 | 47.3698 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055594 | 0.90431 | 0.050274 | 16.2663 | 19.2638 | 3.2657 | 0.0552 | 2.203 | 1.7802 | 1.9597 | 1.5007
2012-10-31 12:05 | 23.3676 | 21.4281 | 21.0532 | 21.2008 | 20.7737 | 47.3802 | 0.014231 | 0.34586 | 0.004922 | 24.3033 | 0.055585 | 0.90433 | 0.050267 | 16.2692 | 19.3011 | 3.2664 | 0.0552 | 2.127 | 1.7521 | 1.8997 | 1.4726
2012-10-31 12:05 | 23.3646 | 21.461 | 21.0422 | 21.1938 | 20.7308 | 47.3767 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055622 | 0.90483 | 0.050329 | 16.2675 | 19.266 | 3.2661 | 0.0553 | 2.195 | 1.7762 | 1.9278 | 1.4648
2012-10-31 12:05 | 23.3661 | 21.4585 | 21.0357 | 21.2033 | 20.7482 | 47.3836 | 0.014231 | 0.34587 | 0.004922 | 24.3043 | 0.055597 | 0.90441 | 0.050283 | 16.2673 | 19.3156 | 3.2666 | 0.0552 | 2.1429 | 1.7201 | 1.8877 | 1.4326
2012-10-31 12:05 | 23.3594 | 21.38 | 21.009 | 21.2006 | 20.7216 | 47.3738 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055613 | 0.90458 | 0.050307 | 16.2657 | 19.3089 | 3.2659 | 0.0552 | 2.0711 | 1.7001 | 1.8917 | 1.4127
2012-10-31 12:05 | 23.3624 | 21.4548 | 21.044 | 21.1796 | 20.7805 | 47.3657 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.0556 | 0.90431 | 0.05028 | 16.2646 | 19.356 | 3.2654 | 0.0552 | 2.0988 | 1.688 | 1.8236 | 1.4245
2012-10-31 12:05 | 23.3669 | 21.4314 | 21.0245 | 21.1961 | 20.7211 | 47.3657 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055613 | 0.90473 | 0.050315 | 16.2683 | 19.3364 | 3.2654 | 0.0552 | 2.095 | 1.6881 | 1.8597 | 1.3847
2012-10-31 12:05 | 23.3624 | 21.3791 | 21.0759 | 21.1836 | 20.7325 | 47.3894 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.055619 | 0.90458 | 0.050312 | 16.264 | 19.2999 | 3.267 | 0.0552 | 2.0792 | 1.776 | 1.8837 | 1.4326
2012-10-31 12:05 | 23.3676 | 21.456 | 21.0332 | 21.2088 | 20.7537 | 47.3692 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055625 | 0.90469 | 0.050323 | 16.264 | 19.285 | 3.2656 | 0.0552 | 2.171 | 1.7482 | 1.9238 | 1.4687
2012-10-31 12:05 | 23.3661 | 21.3867 | 21.0078 | 21.1674 | 20.7323 | 47.3686 | 0.014244 | 0.34585 | 0.004926 | 24.2801 | 0.05561 | 0.90451 | 0.0503 | 16.2653 | 19.2715 | 3.2656 | 0.0552 | 2.1152 | 1.7363 | 1.8959 | 1.4608
2012-10-31 12:05 | 23.3639 | 21.4045 | 21.0135 | 21.1652 | 20.742 | 47.3709 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055603 | 0.9047 | 0.050304 | 16.2707 | 19.2974 | 3.2657 | 0.0552 | 2.1071 | 1.7161 | 1.8678 | 1.4446
2012-10-31 12:05 | 23.3654 | 21.39 | 21.039 | 21.1427 | 20.7316 | 47.368 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055597 | 0.9044 | 0.050282 | 16.267 | 19.2347 | 3.2655 | 0.0552 | 2.1553 | 1.8043 | 1.908 | 1.4969
2012-10-31 12:05 | 23.3676 | 21.4042 | 21.0412 | 21.1809 | 20.6818 | 47.368 | 0.014234 | 0.34589 | 0.004923 | 24.3002 | 0.055575 | 0.90425 | 0.050254 | 16.2709 | 19.293 | 3.2655 | 0.0552 | 2.1112 | 1.7482 | 1.8879 | 1.3888
2012-10-31 12:05 | 23.3624 | 21.3791 | 21.024 | 21.1796 | 20.7485 | 47.3588 | 0.014241 | 0.3458 | 0.004925 | 24.2821 | 0.05561 | 0.90463 | 0.050306 | 16.2674 | 19.2758 | 3.2649 | 0.0552 | 2.1033 | 1.7482 | 1.9038 | 1.4727
2012-10-31 12:05 | 23.3676 | 21.3882 | 21.0332 | 21.1569 | 20.7058 | 47.3726 | 0.014228 | 0.34582 | 0.00492 | 24.3054 | 0.055603 | 0.90447 | 0.050291 | 16.2666 | 19.261 | 3.2659 | 0.0552 | 2.1272 | 1.7722 | 1.8959 | 1.4448
2012-10-31 12:05 | 23.3661 | 21.4226 | 21.0237 | 21.1993 | 20.7442 | 47.3715 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055594 | 0.90435 | 0.050277 | 16.2671 | 19.2514 | 3.2658 | 0.0552 | 2.1712 | 1.7723 | 1.9479 | 1.4928
2012-10-31 12:05 | 23.3684 | 21.3691 | 21.03 | 21.1537 | 20.7266 | 47.357 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.055603 | 0.90454 | 0.050295 | 16.2679 | 19.2898 | 3.2648 | 0.0552 | 2.0793 | 1.7402 | 1.8639 | 1.4368
2012-10-31 12:05 | 23.3691 | 21.3539 | 21.0108 | 21.1704 | 20.7233 | 47.3553 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055616 | 0.90461 | 0.050311 | 16.2654 | 19.3346 | 3.2647 | 0.0552 | 2.0193 | 1.6762 | 1.8358 | 1.3887
2012-10-31 12:06 | 23.3706 | 21.3793 | 21.0242 | 21.1639 | 20.7208 | 47.3611 | 0.014238 | 0.34586 | 0.004924 | 24.2913 | 0.055603 | 0.90434 | 0.050284 | 16.2642 | 19.3241 | 3.2651 | 0.0552 | 2.0552 | 1.7001 | 1.8398 | 1.3967
2012-10-31 12:06 | 23.3751 | 21.3678 | 21.0168 | 21.1644 | 20.7053 | 47.357 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.0556 | 0.90458 | 0.050295 | 16.2695 | 19.3086 | 3.2648 | 0.0552 | 2.0592 | 1.7082 | 1.8558 | 1.3967
2012-10-31 12:06 | 23.3661 | 21.3708 | 20.9918 | 21.1195 | 20.7003 | 47.3542 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.05561 | 0.90451 | 0.0503 | 16.2653 | 19.3316 | 3.2646 | 0.0552 | 2.0392 | 1.6602 | 1.7879 | 1.3687
2012-10-31 12:06 | 23.3758 | 21.3645 | 21.0175 | 21.1172 | 20.722 | 47.3542 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055622 | 0.90474 | 0.050324 | 16.2659 | 19.3373 | 3.2646 | 0.0552 | 2.0272 | 1.6802 | 1.7799 | 1.3847
2012-10-31 12:06 | 23.3751 | 21.3838 | 20.9529 | 21.1205 | 20.7013 | 47.3617 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055603 | 0.90443 | 0.050289 | 16.2658 | 19.3366 | 3.2651 | 0.0552 | 2.0472 | 1.6163 | 1.7839 | 1.3647
2012-10-31 12:06 | 23.3691 | 21.3618 | 20.9988 | 21.1305 | 20.6993 | 47.3507 | 0.014222 | 0.34583 | 0.004918 | 24.3166 | 0.055594 | 0.90461 | 0.050291 | 16.2718 | 19.3426 | 3.2644 | 0.0552 | 2.0192 | 1.6562 | 1.7879 | 1.3567
2012-10-31 12:06 | 23.3728 | 21.3536 | 20.9746 | 21.1382 | 20.699 | 47.3657 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055585 | 0.9043 | 0.050265 | 16.2687 | 19.3263 | 3.2654 | 0.0552 | 2.0273 | 1.6483 | 1.8119 | 1.3727
2012-10-31 12:06 | 23.3713 | 21.3361 | 20.977 | 21.1247 | 20.6855 | 47.3518 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.0556 | 0.90453 | 0.050292 | 16.2685 | 19.2967 | 3.2644 | 0.0552 | 2.0394 | 1.6803 | 1.828 | 1.3888
2012-10-31 12:06 | 23.3751 | 21.3399 | 20.9649 | 21.1325 | 20.6933 | 47.3542 | 0.014228 | 0.34579 | 0.00492 | 24.3033 | 0.055597 | 0.90457 | 0.050291 | 16.2701 | 19.3446 | 3.2646 | 0.0552 | 1.9953 | 1.6203 | 1.7879 | 1.3487
2012-10-31 12:06 | 23.3781 | 21.3629 | 20.9799 | 21.1315 | 20.6843 | 47.3507 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.3316 | 3.2644 | 0.0552 | 2.0313 | 1.6483 | 1.7999 | 1.3527
2012-10-31 12:06 | 23.3736 | 21.3424 | 20.9754 | 21.131 | 20.6798 | 47.3501 | 0.014244 | 0.34583 | 0.004926 | 24.2791 | 0.055575 | 0.90421 | 0.050251 | 16.2701 | 19.3111 | 3.2643 | 0.0552 | 2.0313 | 1.6643 | 1.8199 | 1.3687
2012-10-31 12:06 | 23.3751 | 21.3519 | 20.9609 | 21.1086 | 20.6933 | 47.3513 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055585 | 0.90425 | 0.050263 | 16.2679 | 19.3086 | 3.2644 | 0.0552 | 2.0433 | 1.6523 | 1.8 | 1.3847
2012-10-31 12:06 | 23.3788 | 21.3596 | 20.9885 | 21.1083 | 20.721 | 47.3426 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055591 | 0.9043 | 0.050271 | 16.267 | 19.3002 | 3.2638 | 0.0552 | 2.0594 | 1.6883 | 1.8081 | 1.4208
2012-10-31 12:06 | 23.3736 | 21.3424 | 20.9873 | 21.0911 | 20.7118 | 47.3524 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055585 | 0.90422 | 0.050261 | 16.2674 | 19.299 | 3.2645 | 0.0552 | 2.0434 | 1.6883 | 1.7921 | 1.4128
2012-10-31 12:06 | 23.3698 | 21.3466 | 20.9636 | 21.1192 | 20.708 | 47.3472 | 0.014219 | 0.34583 | 0.004917 | 24.3218 | 0.055597 | 0.90433 | 0.050278 | 16.2657 | 19.2511 | 3.2641 | 0.0552 | 2.0955 | 1.7125 | 1.8681 | 1.4569
2012-10-31 12:06 | 23.3706 | 21.3155 | 20.9604 | 21.0881 | 20.6768 | 47.3432 | 0.014225 | 0.34589 | 0.00492 | 24.3156 | 0.055597 | 0.9044 | 0.050282 | 16.267 | 19.2519 | 3.2638 | 0.0552 | 2.0636 | 1.7085 | 1.8362 | 1.4249
2012-10-31 12:06 | 23.3669 | 21.3756 | 20.9247 | 21.0844 | 20.6891 | 47.3611 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055591 | 0.90463 | 0.050289 | 16.2729 | 19.2562 | 3.2651 | 0.0552 | 2.1194 | 1.6685 | 1.8282 | 1.4329
2012-10-31 12:06 | 23.3736 | 21.3304 | 20.9554 | 21.0672 | 20.6319 | 47.3385 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055594 | 0.90451 | 0.050285 | 16.27 | 19.2349 | 3.2635 | 0.0552 | 2.0955 | 1.7205 | 1.8323 | 1.397
2012-10-31 12:06 | 23.3721 | 21.321 | 20.922 | 21.0936 | 20.6863 | 47.3368 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055597 | 0.90431 | 0.050277 | 16.2655 | 19.2173 | 3.2634 | 0.0552 | 2.1037 | 1.7047 | 1.8763 | 1.469
2012-10-31 12:06 | 23.3691 | 21.3259 | 20.919 | 21.1105 | 20.6833 | 47.3484 | 0.014244 | 0.3459 | 0.004927 | 24.2842 | 0.055597 | 0.90446 | 0.050285 | 16.2681 | 19.2584 | 3.2642 | 0.0552 | 2.0675 | 1.6606 | 1.8521 | 1.4249
2012-10-31 12:06 | 23.3736 | 21.2985 | 20.9474 | 21.0911 | 20.6439 | 47.3333 | 0.014253 | 0.34592 | 0.00493 | 24.2698 | 0.055597 | 0.90425 | 0.050274 | 16.2644 | 19.2469 | 3.2632 | 0.0552 | 2.0516 | 1.7005 | 1.8442 | 1.397
2012-10-31 12:06 | 23.3698 | 21.3147 | 20.9716 | 21.0793 | 20.668 | 47.3345 | 0.014238 | 0.34589 | 0.004925 | 24.2934 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.2511 | 3.2632 | 0.0552 | 2.0636 | 1.7205 | 1.8282 | 1.4169
2012-10-31 12:06 | 23.3684 | 21.2774 | 20.9662 | 21.058 | 20.6507 | 47.3328 | 0.014231 | 0.34587 | 0.004922 | 24.3043 | 0.055585 | 0.90415 | 0.050257 | 16.2661 | 19.2417 | 3.2631 | 0.0552 | 2.0357 | 1.7245 | 1.8163 | 1.409
2012-10-31 12:07 | 23.3631 | 21.304 | 20.9569 | 21.1005 | 20.6533 | 47.3333 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055588 | 0.90433 | 0.05027 | 16.2683 | 19.2484 | 3.2632 | 0.0552 | 2.0556 | 1.7085 | 1.8521 | 1.4049
2012-10-31 12:07 | 23.3669 | 21.2839 | 20.9687 | 21.0525 | 20.6851 | 47.3293 | 0.014222 | 0.34587 | 0.004919 | 24.3197 | 0.055632 | 0.90476 | 0.050334 | 16.2633 | 19.2482 | 3.2629 | 0.0553 | 2.0357 | 1.7205 | 1.8043 | 1.4369
2012-10-31 12:07 | 23.3698 | 21.2828 | 20.9875 | 21.0274 | 20.6561 | 47.3212 | 0.014231 | 0.34587 | 0.004922 | 24.3043 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2191 | 3.2623 | 0.0552 | 2.0637 | 1.7684 | 1.8083 | 1.437
2012-10-31 12:07 | 23.3654 | 21.3023 | 20.9592 | 21.043 | 20.6556 | 47.331 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055603 | 0.90448 | 0.050292 | 16.2668 | 19.2948 | 3.263 | 0.0552 | 2.0075 | 1.6644 | 1.7482 | 1.3608
2012-10-31 12:07 | 23.3706 | 21.2796 | 20.9484 | 21.0681 | 20.6529 | 47.3328 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055607 | 0.90435 | 0.050288 | 16.2633 | 19.2519 | 3.2631 | 0.0552 | 2.0277 | 1.6965 | 1.8162 | 1.401
2012-10-31 12:07 | 23.3646 | 21.2975 | 20.9224 | 21.0621 | 20.6788 | 47.3235 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055588 | 0.90421 | 0.050263 | 16.2663 | 19.278 | 3.2625 | 0.0552 | 2.0195 | 1.6444 | 1.7841 | 1.4008
2012-10-31 12:07 | 23.3706 | 21.2676 | 20.9564 | 21.0522 | 20.6608 | 47.3154 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055607 | 0.90456 | 0.0503 | 16.2669 | 19.2559 | 3.2619 | 0.0552 | 2.0117 | 1.7005 | 1.7963 | 1.4049
2012-10-31 12:07 | 23.3669 | 21.2918 | 20.9527 | 21.0565 | 20.6252 | 47.327 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055575 | 0.90409 | 0.050245 | 16.268 | 19.2843 | 3.2627 | 0.0552 | 2.0075 | 1.6684 | 1.7722 | 1.3409
2012-10-31 12:07 | 23.3594 | 21.2764 | 20.9252 | 21.017 | 20.6017 | 47.312 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055603 | 0.90447 | 0.050291 | 16.2666 | 19.2327 | 3.2617 | 0.0552 | 2.0437 | 1.6925 | 1.7843 | 1.369
2012-10-31 12:07 | 23.3624 | 21.2794 | 20.9482 | 21.0041 | 20.6566 | 47.3247 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055578 | 0.90425 | 0.050257 | 16.27 | 19.2437 | 3.2626 | 0.0552 | 2.0357 | 1.7045 | 1.7604 | 1.4129
2012-10-31 12:07 | 23.3571 | 21.2661 | 20.903 | 21.0387 | 20.6274 | 47.3206 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2585 | 3.2623 | 0.0552 | 2.0076 | 1.6445 | 1.7802 | 1.3689
2012-10-31 12:07 | 23.3601 | 21.2771 | 20.9139 | 21.0177 | 20.6304 | 47.327 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055591 | 0.90434 | 0.050273 | 16.2677 | 19.2775 | 3.2627 | 0.0552 | 1.9996 | 1.6364 | 1.7402 | 1.3529
2012-10-31 12:07 | 23.3631 | 21.2202 | 20.913 | 20.9848 | 20.6334 | 47.3131 | 0.01425 | 0.34579 | 0.004927 | 24.2658 | 0.055622 | 0.90473 | 0.050323 | 16.2657 | 19.2845 | 3.2618 | 0.0553 | 1.9357 | 1.6285 | 1.7003 | 1.3489
2012-10-31 12:07 | 23.3646 | 21.2656 | 20.9184 | 21.0103 | 20.6189 | 47.3183 | 0.014225 | 0.34585 | 0.00492 | 24.3125 | 0.055581 | 0.90414 | 0.050253 | 16.267 | 19.266 | 3.2621 | 0.0552 | 1.9996 | 1.6524 | 1.7443 | 1.3529
2012-10-31 12:07 | 23.3676 | 21.2207 | 20.9175 | 21.0212 | 20.5939 | 47.327 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.2128 | 3.2627 | 0.0552 | 2.0079 | 1.7047 | 1.8084 | 1.3811
2012-10-31 12:07 | 23.3758 | 21.2888 | 20.9217 | 21.0175 | 20.6301 | 47.3131 | 0.014225 | 0.34585 | 0.00492 | 24.3125 | 0.055566 | 0.90418 | 0.050242 | 16.2722 | 19.2571 | 3.2618 | 0.0552 | 2.0317 | 1.6646 | 1.7604 | 1.373
2012-10-31 12:07 | 23.3646 | 21.2457 | 20.9304 | 20.9823 | 20.6189 | 47.3172 | 0.014225 | 0.34582 | 0.004919 | 24.3105 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2539 | 3.262 | 0.0552 | 1.9918 | 1.6765 | 1.7284 | 1.365
2012-10-31 12:07 | 23.3691 | 21.2262 | 20.9229 | 21.0307 | 20.6194 | 47.3056 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055591 | 0.90422 | 0.050267 | 16.2657 | 19.2705 | 3.2612 | 0.0552 | 1.9557 | 1.6524 | 1.7602 | 1.3489
2012-10-31 12:07 | 23.3669 | 21.224 | 20.9207 | 20.9966 | 20.6052 | 47.3073 | 0.014231 | 0.3458 | 0.004921 | 24.2992 | 0.055578 | 0.90419 | 0.050253 | 16.2689 | 19.2923 | 3.2614 | 0.0552 | 1.9317 | 1.6284 | 1.7043 | 1.3129
2012-10-31 12:07 | 23.3766 | 21.2417 | 20.9424 | 21.0262 | 20.5989 | 47.3177 | 0.014228 | 0.34587 | 0.004921 | 24.3095 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.2499 | 3.2621 | 0.0552 | 1.9918 | 1.6925 | 1.7763 | 1.349
2012-10-31 12:07 | 23.3713 | 21.2085 | 20.9092 | 20.981 | 20.5976 | 47.3183 | 0.014234 | 0.34586 | 0.004923 | 24.2982 | 0.055588 | 0.90428 | 0.050267 | 16.2676 | 19.2887 | 3.2621 | 0.0552 | 1.9198 | 1.6205 | 1.6923 | 1.3089
2012-10-31 12:07 | 23.3736 | 21.2228 | 20.9035 | 20.9913 | 20.6159 | 47.3091 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055594 | 0.9044 | 0.050279 | 16.2679 | 19.3231 | 3.2615 | 0.0552 | 1.8997 | 1.5804 | 1.6682 | 1.2928
2012-10-31 12:07 | 23.3698 | 21.2229 | 20.8757 | 20.9835 | 20.5761 | 47.3102 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.3193 | 3.2616 | 0.0552 | 1.9036 | 1.5564 | 1.6642 | 1.2568
2012-10-31 12:07 | 23.3706 | 21.1799 | 20.9005 | 20.9803 | 20.5929 | 47.3189 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055581 | 0.90419 | 0.050256 | 16.2681 | 19.3481 | 3.2622 | 0.0552 | 1.8318 | 1.5524 | 1.6322 | 1.2448
2012-10-31 12:08 | 23.3758 | 21.1851 | 20.8817 | 20.9696 | 20.6341 | 47.3241 | 0.014225 | 0.34579 | 0.004919 | 24.3085 | 0.055591 | 0.90431 | 0.050272 | 16.2672 | 19.2972 | 3.2625 | 0.0552 | 1.8879 | 1.5845 | 1.6724 | 1.3369
2012-10-31 12:08 | 23.3751 | 21.1923 | 20.873 | 20.9489 | 20.5934 | 47.3137 | 0.014228 | 0.34582 | 0.00492 | 24.3054 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.3286 | 3.2618 | 0.0552 | 1.8637 | 1.5444 | 1.6203 | 1.2648
2012-10-31 12:08 | 23.3781 | 21.1834 | 20.876 | 20.9799 | 20.5485 | 47.316 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055588 | 0.90425 | 0.050266 | 16.2671 | 19.2835 | 3.262 | 0.0552 | 1.8999 | 1.5925 | 1.6964 | 1.265
2012-10-31 12:08 | 23.3758 | 21.1891 | 20.9137 | 20.9895 | 20.5741 | 47.3276 | 0.014231 | 0.34583 | 0.004922 | 24.3012 | 0.055591 | 0.90437 | 0.050275 | 16.2682 | 19.2772 | 3.2628 | 0.0552 | 1.9119 | 1.6365 | 1.7123 | 1.2969
2012-10-31 12:08 | 23.3796 | 21.1929 | 20.8815 | 20.9774 | 20.5779 | 47.3195 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055575 | 0.90421 | 0.050251 | 16.2701 | 19.2489 | 3.2622 | 0.0552 | 1.944 | 1.6326 | 1.7285 | 1.329
2012-10-31 12:08 | 23.3863 | 21.2035 | 20.8723 | 20.9801 | 20.5607 | 47.3241 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055591 | 0.90412 | 0.050261 | 16.2638 | 19.2716 | 3.2625 | 0.0552 | 1.9319 | 1.6007 | 1.7085 | 1.2891
2012-10-31 12:08 | 23.3848 | 21.214 | 20.8907 | 21.0344 | 20.6151 | 47.3212 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055597 | 0.90425 | 0.050274 | 16.2644 | 19.3303 | 3.2623 | 0.0552 | 1.8837 | 1.5604 | 1.7041 | 1.2848
2012-10-31 12:08 | 23.3818 | 21.1711 | 20.8558 | 21.0035 | 20.5881 | 47.3154 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055597 | 0.90443 | 0.050283 | 16.2675 | 19.2631 | 3.2619 | 0.0552 | 1.908 | 1.5927 | 1.7404 | 1.325
2012-10-31 12:08 | 23.3796 | 21.2088 | 20.8736 | 20.9534 | 20.566 | 47.3351 | 0.014228 | 0.34585 | 0.004921 | 24.3074 | 0.055597 | 0.9044 | 0.050282 | 16.267 | 19.3291 | 3.2633 | 0.0552 | 1.8797 | 1.5445 | 1.6243 | 1.2369
2012-10-31 12:08 | 23.3766 | 21.146 | 20.8706 | 20.9344 | 20.551 | 47.3316 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.298 | 3.263 | 0.0552 | 1.848 | 1.5726 | 1.6364 | 1.253
2012-10-31 12:08 | 23.3796 | 21.1649 | 20.8656 | 20.9534 | 20.5739 | 47.3247 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055591 | 0.90415 | 0.050263 | 16.2644 | 19.301 | 3.2626 | 0.0552 | 1.8639 | 1.5646 | 1.6524 | 1.2729
2012-10-31 12:08 | 23.3796 | 21.141 | 20.8855 | 20.9774 | 20.526 | 47.3258 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.2689 | 3.2626 | 0.0552 | 1.8721 | 1.6166 | 1.7085 | 1.2571
2012-10-31 12:08 | 23.387 | 21.1564 | 20.861 | 20.9249 | 20.5694 | 47.3333 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.2804 | 3.2632 | 0.0552 | 1.876 | 1.5806 | 1.6445 | 1.289
2012-10-31 12:08 | 23.3818 | 21.1432 | 20.8678 | 20.9596 | 20.5801 | 47.3229 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.2792 | 3.2624 | 0.0552 | 1.864 | 1.5886 | 1.6804 | 1.3009
2012-10-31 12:08 | 23.3773 | 21.1507 | 20.8633 | 20.9351 | 20.5357 | 47.3287 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.2867 | 3.2628 | 0.0552 | 1.864 | 1.5766 | 1.6484 | 1.249
2012-10-31 12:08 | 23.3811 | 21.1704 | 20.8671 | 20.927 | 20.5435 | 47.3241 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.0556 | 0.90437 | 0.050283 | 16.2656 | 19.2584 | 3.2625 | 0.0552 | 1.912 | 1.6087 | 1.6686 | 1.2851
2012-10-31 12:08 | 23.3743 | 21.1596 | 20.8762 | 20.9002 | 20.5647 | 47.3218 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055597 | 0.90447 | 0.050286 | 16.2683 | 19.2677 | 3.2624 | 0.0552 | 1.8919 | 1.6085 | 1.6325 | 1.297
2012-10-31 12:08 | 23.3751 | 21.0886 | 20.8531 | 20.9729 | 20.4975 | 47.3212 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055585 | 0.90414 | 0.050256 | 16.2658 | 19.2404 | 3.2623 | 0.0552 | 1.8482 | 1.6127 | 1.7325 | 1.2571
2012-10-31 12:08 | 23.3758 | 21.1053 | 20.8578 | 20.9496 | 20.5102 | 47.3258 | 0.014225 | 0.3458 | 0.004919 | 24.3095 | 0.055588 | 0.90431 | 0.050269 | 16.2681 | 19.2331 | 3.2626 | 0.0552 | 1.8722 | 1.6247 | 1.7165 | 1.2771
2012-10-31 12:08 | 23.3743 | 21.1237 | 20.8563 | 20.9122 | 20.5087 | 47.3281 | 0.014244 | 0.34577 | 0.004925 | 24.2751 | 0.055575 | 0.90425 | 0.050254 | 16.2709 | 19.2556 | 3.2628 | 0.0552 | 1.8681 | 1.6007 | 1.6566 | 1.2531
2012-10-31 12:08 | 23.3736 | 21.1071 | 20.8156 | 20.9394 | 20.544 | 47.3085 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.295 | 3.2614 | 0.0552 | 1.8121 | 1.5206 | 1.6444 | 1.249
2012-10-31 12:09 | 23.3728 | 21.1262 | 20.8707 | 20.9426 | 20.5232 | 47.3264 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.3183 | 3.2627 | 0.0552 | 1.8079 | 1.5524 | 1.6243 | 1.2049
2012-10-31 12:09 | 23.3803 | 21.1177 | 20.8104 | 20.9421 | 20.5307 | 47.3305 | 0.014244 | 0.3458 | 0.004926 | 24.277 | 0.055585 | 0.90433 | 0.050267 | 16.2692 | 19.3979 | 3.263 | 0.0552 | 1.7198 | 1.4125 | 1.5442 | 1.1328
2012-10-31 12:09 | 23.3803 | 21.1177 | 20.7984 | 20.8942 | 20.5627 | 47.3183 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.3538 | 3.2621 | 0.0552 | 1.7639 | 1.4446 | 1.5404 | 1.2089
2012-10-31 12:09 | 23.3728 | 21.0903 | 20.8308 | 20.9027 | 20.5152 | 47.3206 | 0.014228 | 0.34579 | 0.00492 | 24.3033 | 0.055578 | 0.90415 | 0.050251 | 16.2682 | 19.3343 | 3.2623 | 0.0552 | 1.756 | 1.4965 | 1.5684 | 1.1809
2012-10-31 12:09 | 23.3796 | 21.137 | 20.8057 | 20.8975 | 20.55 | 47.3131 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055581 | 0.90441 | 0.050268 | 16.272 | 19.3171 | 3.2618 | 0.0552 | 1.8199 | 1.4886 | 1.5804 | 1.2329
2012-10-31 12:09 | 23.3721 | 21.1016 | 20.7822 | 20.882 | 20.5025 | 47.3206 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.2855 | 3.2623 | 0.0552 | 1.8161 | 1.4967 | 1.5965 | 1.217
2012-10-31 12:09 | 23.3766 | 21.0901 | 20.8186 | 20.8905 | 20.503 | 47.3085 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.278 | 3.2614 | 0.0552 | 1.8121 | 1.5406 | 1.6125 | 1.225
2012-10-31 12:09 | 23.3751 | 21.0766 | 20.7812 | 20.8571 | 20.5015 | 47.3206 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.055556 | 0.90411 | 0.050229 | 16.2738 | 19.2725 | 3.2623 | 0.0552 | 1.8041 | 1.5087 | 1.5846 | 1.229
2012-10-31 12:09 | 23.3781 | 21.1155 | 20.8201 | 20.892 | 20.4965 | 47.3079 | 0.014222 | 0.34576 | 0.004917 | 24.3116 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2795 | 3.2614 | 0.0552 | 1.836 | 1.5406 | 1.6125 | 1.217
2012-10-31 12:09 | 23.3669 | 21.0724 | 20.797 | 20.8808 | 20.4893 | 47.3073 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055588 | 0.90425 | 0.050266 | 16.2671 | 19.3004 | 3.2614 | 0.0552 | 1.772 | 1.4966 | 1.5804 | 1.1889
2012-10-31 12:09 | 23.3788 | 21.0644 | 20.7729 | 20.9087 | 20.4892 | 47.3004 | 0.014225 | 0.34582 | 0.004919 | 24.3105 | 0.055588 | 0.90407 | 0.050255 | 16.2637 | 19.3203 | 3.2609 | 0.0552 | 1.7441 | 1.4526 | 1.5884 | 1.1689
2012-10-31 12:09 | 23.3766 | 21.0981 | 20.7947 | 20.8745 | 20.511 | 47.3085 | 0.014219 | 0.3458 | 0.004917 | 24.3197 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.3261 | 3.2614 | 0.0552 | 1.772 | 1.4686 | 1.5484 | 1.1849
2012-10-31 12:09 | 23.3751 | 21.0607 | 20.8211 | 20.877 | 20.4975 | 47.3068 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055581 | 0.90419 | 0.050256 | 16.2681 | 19.2805 | 3.2613 | 0.0552 | 1.7802 | 1.5406 | 1.5965 | 1.217
2012-10-31 12:09 | 23.3713 | 21.0768 | 20.7534 | 20.8493 | 20.4817 | 47.3056 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055585 | 0.9043 | 0.050265 | 16.2687 | 19.3168 | 3.2612 | 0.0552 | 1.76 | 1.4366 | 1.5325 | 1.1649
2012-10-31 12:09 | 23.3639 | 21.0215 | 20.77 | 20.8658 | 20.4943 | 47.3125 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.05561 | 0.90447 | 0.050298 | 16.2645 | 19.3094 | 3.2617 | 0.0552 | 1.7121 | 1.4606 | 1.5564 | 1.1849
2012-10-31 12:09 | 23.3736 | 21.0592 | 20.7797 | 20.8556 | 20.456 | 47.3004 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055594 | 0.9044 | 0.050279 | 16.2679 | 19.299 | 3.2609 | 0.0552 | 1.7602 | 1.4807 | 1.5566 | 1.157
2012-10-31 12:09 | 23.3713 | 21.0409 | 20.7934 | 20.8692 | 20.4817 | 47.3056 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055581 | 0.9044 | 0.050267 | 16.2717 | 19.2647 | 3.2612 | 0.0552 | 1.7762 | 1.5287 | 1.6045 | 1.217
2012-10-31 12:09 | 23.3691 | 21.0427 | 20.7313 | 20.871 | 20.5155 | 47.2952 | 0.014238 | 0.34583 | 0.004924 | 24.2893 | 0.055578 | 0.90428 | 0.050258 | 16.2705 | 19.3386 | 3.2605 | 0.0552 | 1.7041 | 1.3927 | 1.5324 | 1.1769
2012-10-31 12:09 | 23.3698 | 21.0673 | 20.7999 | 20.8478 | 20.5122 | 47.2906 | 0.01425 | 0.34587 | 0.004929 | 24.2719 | 0.055591 | 0.90441 | 0.050277 | 16.269 | 19.3433 | 3.2602 | 0.0552 | 1.724 | 1.4566 | 1.5045 | 1.1689
2012-10-31 12:09 | 23.3676 | 21.0172 | 20.8176 | 20.8536 | 20.49 | 47.2992 | 0.014231 | 0.34589 | 0.004922 | 24.3053 | 0.055585 | 0.90411 | 0.050255 | 16.2653 | 19.3732 | 3.2608 | 0.0552 | 1.644 | 1.4444 | 1.4804 | 1.1168
2012-10-31 12:09 | 23.3706 | 21.0602 | 20.8007 | 20.8606 | 20.493 | 47.2998 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.3201 | 3.2608 | 0.0552 | 1.7401 | 1.4806 | 1.5405 | 1.1729
2012-10-31 12:09 | 23.3669 | 21.0245 | 20.777 | 20.8728 | 20.5013 | 47.3062 | 0.014228 | 0.34582 | 0.00492 | 24.3054 | 0.055572 | 0.90428 | 0.050253 | 16.2723 | 19.3525 | 3.2613 | 0.0552 | 1.672 | 1.4245 | 1.5203 | 1.1488
2012-10-31 12:09 | 23.3706 | 21.0841 | 20.7967 | 20.8526 | 20.505 | 47.2969 | 0.014228 | 0.34583 | 0.00492 | 24.3064 | 0.055597 | 0.90441 | 0.050283 | 16.2673 | 19.3842 | 3.2606 | 0.0552 | 1.6999 | 1.4125 | 1.4684 | 1.1208
2012-10-31 12:10 | 23.3639 | 21.0495 | 20.7221 | 20.8738 | 20.4663 | 47.2958 | 0.014219 | 0.34576 | 0.004916 | 24.3167 | 0.055566 | 0.90419 | 0.050242 | 16.2725 | 19.3414 | 3.2606 | 0.0552 | 1.7081 | 1.3807 | 1.5324 | 1.1249
2012-10-31 12:10 | 23.3609 | 20.9986 | 20.8109 | 20.8389 | 20.4833 | 47.2992 | 0.01425 | 0.34582 | 0.004928 | 24.2679 | 0.055594 | 0.90434 | 0.050276 | 16.2669 | 19.3505 | 3.2608 | 0.0552 | 1.6481 | 1.4604 | 1.4884 | 1.1328
2012-10-31 12:10 | 23.3594 | 21.0569 | 20.7974 | 20.8613 | 20.4578 | 47.2883 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055591 | 0.90428 | 0.05027 | 16.2667 | 19.3329 | 3.2601 | 0.0552 | 1.724 | 1.4645 | 1.5284 | 1.1249
2012-10-31 12:10 | 23.3684 | 21.054 | 20.8224 | 20.8544 | 20.4788 | 47.2894 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055581 | 0.90415 | 0.050254 | 16.2673 | 19.358 | 3.2601 | 0.0552 | 1.696 | 1.4644 | 1.4964 | 1.1208
2012-10-31 12:10 | 23.3624 | 21.032 | 20.8244 | 20.8404 | 20.5008 | 47.2842 | 0.014241 | 0.34579 | 0.004924 | 24.2812 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.38 | 3.2598 | 0.0552 | 1.652 | 1.4444 | 1.4604 | 1.1208
2012-10-31 12:10 | 23.3556 | 21.0132 | 20.8016 | 20.8456 | 20.45 | 47.2848 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055591 | 0.90424 | 0.050267 | 16.2659 | 19.3652 | 3.2598 | 0.0552 | 1.648 | 1.4364 | 1.4804 | 1.0848
2012-10-31 12:10 | 23.3624 | 21.012 | 20.7765 | 20.8364 | 20.4608 | 47.2831 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055585 | 0.90438 | 0.05027 | 16.2703 | 19.4041 | 3.2597 | 0.0552 | 1.6079 | 1.3724 | 1.4323 | 1.0567
2012-10-31 12:10 | 23.3586 | 21.0362 | 20.7927 | 20.8526 | 20.449 | 47.29 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.3762 | 3.2602 | 0.0552 | 1.66 | 1.4165 | 1.4764 | 1.0728
2012-10-31 12:10 | 23.3534 | 21.011 | 20.7795 | 20.7835 | 20.4798 | 47.2894 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.3991 | 3.2601 | 0.0552 | 1.6119 | 1.3804 | 1.3844 | 1.0807
2012-10-31 12:10 | 23.3571 | 21.0267 | 20.7951 | 20.8431 | 20.4315 | 47.2825 | 0.014256 | 0.34579 | 0.00493 | 24.2556 | 0.055578 | 0.90415 | 0.050251 | 16.2682 | 19.3827 | 3.2597 | 0.0552 | 1.644 | 1.4124 | 1.4604 | 1.0488
2012-10-31 12:10 | 23.3482 | 21.0018 | 20.7703 | 20.8142 | 20.4106 | 47.2842 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.3057 | 3.2598 | 0.0552 | 1.6961 | 1.4646 | 1.5085 | 1.1049
2012-10-31 12:10 | 23.3497 | 21.0153 | 20.7558 | 20.7798 | 20.4401 | 47.2796 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.3152 | 3.2595 | 0.0552 | 1.7001 | 1.4406 | 1.4646 | 1.1249
2012-10-31 12:10 | 23.3527 | 20.9944 | 20.7268 | 20.8067 | 20.4271 | 47.2946 | 0.014241 | 0.34577 | 0.004924 | 24.2802 | 0.055578 | 0.90391 | 0.050237 | 16.2637 | 19.3182 | 3.2605 | 0.0552 | 1.6762 | 1.4086 | 1.4885 | 1.1089
2012-10-31 12:10 | 23.3482 | 20.9539 | 20.7823 | 20.8302 | 20.4866 | 47.2715 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055622 | 0.90476 | 0.050325 | 16.2662 | 19.3257 | 3.2589 | 0.0552 | 1.6282 | 1.4566 | 1.5045 | 1.1609
2012-10-31 12:10 | 23.3474 | 21.017 | 20.7535 | 20.7934 | 20.4618 | 47.286 | 0.014238 | 0.34583 | 0.004924 | 24.2893 | 0.055588 | 0.90417 | 0.050261 | 16.2655 | 19.2929 | 3.2599 | 0.0552 | 1.7241 | 1.4606 | 1.5005 | 1.1689
2012-10-31 12:10 | 23.3444 | 20.9861 | 20.7185 | 20.7545 | 20.4468 | 47.279 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055572 | 0.90402 | 0.050238 | 16.2676 | 19.354 | 3.2594 | 0.0552 | 1.6321 | 1.3645 | 1.4005 | 1.0928
2012-10-31 12:10 | 23.3474 | 20.9811 | 20.7375 | 20.8014 | 20.4378 | 47.2871 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055566 | 0.90394 | 0.050228 | 16.2678 | 19.353 | 3.26 | 0.0552 | 1.6281 | 1.3845 | 1.4484 | 1.0848
2012-10-31 12:10 | 23.3444 | 21.022 | 20.7225 | 20.8184 | 20.4228 | 47.2721 | 0.014244 | 0.34585 | 0.004926 | 24.2801 | 0.055569 | 0.90402 | 0.050236 | 16.2685 | 19.3219 | 3.2589 | 0.0552 | 1.7001 | 1.4006 | 1.4965 | 1.1009
2012-10-31 12:10 | 23.3444 | 20.9861 | 20.7185 | 20.8344 | 20.4228 | 47.2848 | 0.014247 | 0.34577 | 0.004926 | 24.27 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.334 | 3.2598 | 0.0552 | 1.6521 | 1.3845 | 1.5004 | 1.0888
2012-10-31 12:10 | 23.3384 | 20.988 | 20.7485 | 20.7445 | 20.4088 | 47.2767 | 0.014219 | 0.34582 | 0.004917 | 24.3208 | 0.055622 | 0.90483 | 0.050329 | 16.2675 | 19.356 | 3.2593 | 0.0552 | 1.632 | 1.3925 | 1.3885 | 1.0528
2012-10-31 12:10 | 23.3422 | 20.9799 | 20.7283 | 20.7962 | 20.4006 | 47.2738 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.0556 | 0.9044 | 0.050284 | 16.2661 | 19.3799 | 3.2591 | 0.0552 | 1.6 | 1.3484 | 1.4163 | 1.0207
2012-10-31 12:10 | 23.3422 | 20.9639 | 20.7084 | 20.7922 | 20.4046 | 47.2756 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.3678 | 3.2592 | 0.0552 | 1.5961 | 1.3406 | 1.4244 | 1.0368
2012-10-31 12:10 | 23.3452 | 20.9709 | 20.7393 | 20.8112 | 20.3637 | 47.268 | 0.014244 | 0.34569 | 0.004924 | 24.269 | 0.055562 | 0.90415 | 0.050236 | 16.2728 | 19.3628 | 3.2587 | 0.0552 | 1.6081 | 1.3765 | 1.4484 | 1.0009
2012-10-31 12:10 | 23.334 | 20.9397 | 20.7002 | 20.784 | 20.3805 | 47.2652 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.05555 | 0.90394 | 0.050214 | 16.2725 | 19.3316 | 3.2585 | 0.0551 | 1.6081 | 1.3686 | 1.4524 | 1.0489
2012-10-31 12:11 | 23.3437 | 20.9894 | 20.7019 | 20.7857 | 20.4021 | 47.2732 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055597 | 0.90451 | 0.050288 | 16.2691 | 19.3653 | 3.259 | 0.0552 | 1.6241 | 1.3366 | 1.4204 | 1.0368
2012-10-31 12:11 | 23.3452 | 20.9829 | 20.7153 | 20.7872 | 20.3957 | 47.2675 | 0.014238 | 0.34585 | 0.004924 | 24.2904 | 0.055588 | 0.90438 | 0.050273 | 16.2694 | 19.3428 | 3.2586 | 0.0552 | 1.6401 | 1.3725 | 1.4444 | 1.0529
2012-10-31 12:11 | 23.3474 | 20.9851 | 20.7016 | 20.8054 | 20.3979 | 47.2594 | 0.014225 | 0.3458 | 0.004919 | 24.3095 | 0.055556 | 0.90404 | 0.050225 | 16.2725 | 19.373 | 3.2581 | 0.0551 | 1.6121 | 1.3286 | 1.4324 | 1.0249
2012-10-31 12:11 | 23.3347 | 20.9085 | 20.7048 | 20.7368 | 20.3772 | 47.2675 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055641 | 0.90509 | 0.05036 | 16.2666 | 19.3563 | 3.2586 | 0.0553 | 1.5522 | 1.3485 | 1.3805 | 1.0209
2012-10-31 12:11 | 23.3429 | 20.9447 | 20.713 | 20.8209 | 20.3814 | 47.2675 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.3445 | 3.2586 | 0.0552 | 1.6002 | 1.3685 | 1.4764 | 1.0369
2012-10-31 12:11 | 23.3384 | 20.9202 | 20.7085 | 20.7485 | 20.4088 | 47.253 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055597 | 0.90428 | 0.050275 | 16.2649 | 19.3961 | 3.2576 | 0.0552 | 1.5241 | 1.3124 | 1.3524 | 1.0127
2012-10-31 12:11 | 23.334 | 20.9677 | 20.7121 | 20.7441 | 20.3485 | 47.253 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055591 | 0.90438 | 0.050276 | 16.2685 | 19.3596 | 3.2576 | 0.0552 | 1.6081 | 1.3525 | 1.3845 | 0.9889
2012-10-31 12:11 | 23.3384 | 20.9242 | 20.6886 | 20.7165 | 20.4208 | 47.2617 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055581 | 0.90412 | 0.050252 | 16.2668 | 19.324 | 3.2582 | 0.0552 | 1.6002 | 1.3646 | 1.3925 | 1.0968
2012-10-31 12:11 | 23.3407 | 20.9065 | 20.6869 | 20.7748 | 20.3872 | 47.2634 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055569 | 0.90402 | 0.050236 | 16.2685 | 19.3663 | 3.2583 | 0.0552 | 1.5402 | 1.3206 | 1.4085 | 1.0209
2012-10-31 12:11 | 23.3384 | 20.9402 | 20.6766 | 20.7325 | 20.4008 | 47.2628 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055575 | 0.90404 | 0.050242 | 16.267 | 19.3921 | 3.2583 | 0.0552 | 1.5481 | 1.2845 | 1.3404 | 1.0087
2012-10-31 12:11 | 23.3325 | 20.9502 | 20.7146 | 20.7666 | 20.4149 | 47.2576 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055569 | 0.90409 | 0.05024 | 16.2698 | 19.3782 | 3.2579 | 0.0552 | 1.572 | 1.3364 | 1.3884 | 1.0367
2012-10-31 12:11 | 23.3317 | 20.9175 | 20.6619 | 20.7857 | 20.3941 | 47.2709 | 0.014247 | 0.34575 | 0.004926 | 24.2679 | 0.055575 | 0.90396 | 0.050238 | 16.2657 | 19.3774 | 3.2589 | 0.0552 | 1.5401 | 1.2845 | 1.4083 | 1.0167
2012-10-31 12:11 | 23.3422 | 20.9679 | 20.6844 | 20.7683 | 20.3927 | 47.2704 | 0.014228 | 0.34579 | 0.00492 | 24.3033 | 0.055575 | 0.90433 | 0.050258 | 16.2722 | 19.4039 | 3.2588 | 0.0552 | 1.564 | 1.2805 | 1.3644 | 0.9888
2012-10-31 12:11 | 23.3287 | 20.9544 | 20.6309 | 20.7268 | 20.3752 | 47.2507 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055588 | 0.90415 | 0.05026 | 16.2652 | 19.3503 | 3.2575 | 0.0552 | 1.6041 | 1.2806 | 1.3765 | 1.0249
2012-10-31 12:11 | 23.3377 | 20.9514 | 20.6519 | 20.7278 | 20.3642 | 47.2501 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055603 | 0.90447 | 0.050291 | 16.2666 | 19.3593 | 3.2574 | 0.0552 | 1.5921 | 1.2926 | 1.3685 | 1.0049
2012-10-31 12:11 | 23.334 | 20.9278 | 20.6482 | 20.7441 | 20.3645 | 47.2617 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055569 | 0.90405 | 0.050237 | 16.269 | 19.3316 | 3.2582 | 0.0552 | 1.5962 | 1.3166 | 1.4125 | 1.0329
2012-10-31 12:11 | 23.3422 | 20.932 | 20.6484 | 20.7283 | 20.3687 | 47.2553 | 0.014216 | 0.34577 | 0.004916 | 24.3229 | 0.055572 | 0.90398 | 0.050236 | 16.2668 | 19.3598 | 3.2578 | 0.0552 | 1.5722 | 1.2886 | 1.3685 | 1.0089
2012-10-31 12:11 | 23.3422 | 20.9519 | 20.6285 | 20.7163 | 20.3567 | 47.2513 | 0.014209 | 0.34577 | 0.004913 | 24.3349 | 0.055588 | 0.90438 | 0.050273 | 16.2694 | 19.3077 | 3.2575 | 0.0552 | 1.6442 | 1.3208 | 1.4086 | 1.049
2012-10-31 12:11 | 23.3407 | 20.9105 | 20.6589 | 20.7628 | 20.3592 | 47.253 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055594 | 0.90441 | 0.05028 | 16.2682 | 19.2902 | 3.2576 | 0.0552 | 1.6203 | 1.3687 | 1.4726 | 1.069
2012-10-31 12:11 | 23.3414 | 20.8952 | 20.6356 | 20.6876 | 20.4158 | 47.2501 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055591 | 0.90444 | 0.050279 | 16.2696 | 19.323 | 3.2574 | 0.0552 | 1.5722 | 1.3126 | 1.3646 | 1.0928
2012-10-31 12:11 | 23.3295 | 20.9632 | 20.5918 | 20.6877 | 20.336 | 47.2565 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055569 | 0.90396 | 0.050232 | 16.2674 | 19.279 | 3.2579 | 0.0552 | 1.6842 | 1.3128 | 1.4087 | 1.057
2012-10-31 12:11 | 23.3414 | 20.9152 | 20.5797 | 20.7115 | 20.3679 | 47.2507 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055597 | 0.9044 | 0.050282 | 16.267 | 19.2548 | 3.2575 | 0.0552 | 1.6604 | 1.3249 | 1.4567 | 1.1131
2012-10-31 12:11 | 23.3384 | 20.9242 | 20.6047 | 20.6806 | 20.3649 | 47.2507 | 0.014219 | 0.34575 | 0.004916 | 24.3157 | 0.055566 | 0.90404 | 0.050234 | 16.2696 | 19.2999 | 3.2575 | 0.0552 | 1.6243 | 1.3048 | 1.3807 | 1.065
2012-10-31 12:11 | 23.3347 | 20.9005 | 20.565 | 20.7009 | 20.3332 | 47.2449 | 0.014228 | 0.34589 | 0.004921 | 24.3104 | 0.055585 | 0.90414 | 0.050256 | 16.2658 | 19.2641 | 3.2571 | 0.0552 | 1.6364 | 1.3009 | 1.4368 | 1.0691
2012-10-31 12:12 | 23.3384 | 20.9042 | 20.6047 | 20.7405 | 20.3169 | 47.2495 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055591 | 0.90438 | 0.050276 | 16.2685 | 19.2959 | 3.2574 | 0.0552 | 1.6083 | 1.3088 | 1.4446 | 1.021
2012-10-31 12:12 | 23.3384 | 20.9202 | 20.5727 | 20.7285 | 20.3409 | 47.2588 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.2598 | 3.258 | 0.0552 | 1.6604 | 1.3129 | 1.4687 | 1.0811
2012-10-31 12:12 | 23.3317 | 20.8895 | 20.578 | 20.6979 | 20.3462 | 47.2484 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.2611 | 3.2573 | 0.0552 | 1.6284 | 1.3169 | 1.4368 | 1.0851
2012-10-31 12:12 | 23.3355 | 20.9013 | 20.6337 | 20.6457 | 20.314 | 47.2524 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.281 | 3.2576 | 0.0552 | 1.6203 | 1.3527 | 1.3647 | 1.033
2012-10-31 12:12 | 23.3399 | 20.8898 | 20.5902 | 20.6661 | 20.3144 | 47.2415 | 0.014244 | 0.34587 | 0.004927 | 24.2822 | 0.055585 | 0.90428 | 0.050265 | 16.2685 | 19.2613 | 3.2568 | 0.0552 | 1.6285 | 1.3289 | 1.4048 | 1.0531
2012-10-31 12:12 | 23.334 | 20.8559 | 20.6083 | 20.6842 | 20.2885 | 47.2438 | 0.014244 | 0.34579 | 0.004925 | 24.276 | 0.055569 | 0.90418 | 0.050244 | 16.2713 | 19.3236 | 3.257 | 0.0552 | 1.5323 | 1.2847 | 1.3606 | 0.9649
2012-10-31 12:12 | 23.3347 | 20.8846 | 20.593 | 20.6489 | 20.3212 | 47.2507 | 0.014241 | 0.34587 | 0.004926 | 24.2873 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.3082 | 3.2575 | 0.0552 | 1.5764 | 1.2848 | 1.3407 | 1.013
2012-10-31 12:12 | 23.3287 | 20.8586 | 20.583 | 20.6669 | 20.2912 | 47.2409 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2942 | 3.2568 | 0.0552 | 1.5644 | 1.2888 | 1.3727 | 0.997
2012-10-31 12:12 | 23.3347 | 20.9285 | 20.601 | 20.6769 | 20.3172 | 47.2357 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055597 | 0.90437 | 0.05028 | 16.2665 | 19.3644 | 3.2564 | 0.0552 | 1.5641 | 1.2366 | 1.3125 | 0.9528
2012-10-31 12:12 | 23.3242 | 20.894 | 20.5665 | 20.7063 | 20.2987 | 47.2397 | 0.014238 | 0.34583 | 0.004924 | 24.2893 | 0.055562 | 0.90405 | 0.050231 | 16.271 | 19.2857 | 3.2567 | 0.0552 | 1.6083 | 1.2808 | 1.4206 | 1.013
2012-10-31 12:12 | 23.328 | 20.8619 | 20.5943 | 20.6822 | 20.3025 | 47.2426 | 0.014244 | 0.3458 | 0.004926 | 24.277 | 0.0556 | 0.90434 | 0.050281 | 16.2651 | 19.3055 | 3.2569 | 0.0552 | 1.5564 | 1.2888 | 1.3767 | 0.997
2012-10-31 12:12 | 23.3325 | 20.8784 | 20.5868 | 20.7066 | 20.299 | 47.242 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.3622 | 3.2569 | 0.0552 | 1.5162 | 1.2246 | 1.3444 | 0.9368
2012-10-31 12:12 | 23.331 | 20.9088 | 20.5813 | 20.6612 | 20.3135 | 47.2322 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055575 | 0.9044 | 0.050262 | 16.2735 | 19.3366 | 3.2562 | 0.0552 | 1.5722 | 1.2447 | 1.3246 | 0.9769
2012-10-31 12:12 | 23.331 | 20.8729 | 20.5893 | 20.6452 | 20.3015 | 47.2397 | 0.014222 | 0.34582 | 0.004918 | 24.3156 | 0.055569 | 0.90411 | 0.05024 | 16.27 | 19.3045 | 3.2567 | 0.0552 | 1.5684 | 1.2848 | 1.3407 | 0.997
2012-10-31 12:12 | 23.3272 | 20.8531 | 20.5455 | 20.6774 | 20.3137 | 47.2426 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2807 | 3.2569 | 0.0552 | 1.5724 | 1.2648 | 1.3967 | 1.033
2012-10-31 12:12 | 23.3242 | 20.8341 | 20.5545 | 20.6424 | 20.2987 | 47.238 | 0.014256 | 0.34582 | 0.00493 | 24.2576 | 0.055569 | 0.90404 | 0.050236 | 16.2687 | 19.2617 | 3.2566 | 0.0552 | 1.5724 | 1.2928 | 1.3807 | 1.037
2012-10-31 12:12 | 23.3347 | 20.8287 | 20.569 | 20.6529 | 20.3292 | 47.2316 | 0.014219 | 0.34572 | 0.004916 | 24.3137 | 0.055566 | 0.90405 | 0.050234 | 16.2699 | 19.2882 | 3.2561 | 0.0552 | 1.5405 | 1.2808 | 1.3647 | 1.041
2012-10-31 12:12 | 23.3302 | 20.8561 | 20.5725 | 20.6284 | 20.2767 | 47.2374 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055572 | 0.90407 | 0.050241 | 16.2684 | 19.2877 | 3.2565 | 0.0552 | 1.5684 | 1.2848 | 1.3407 | 0.989
2012-10-31 12:12 | 23.3295 | 20.8354 | 20.5598 | 20.6277 | 20.308 | 47.238 | 0.014225 | 0.34582 | 0.004919 | 24.3105 | 0.055581 | 0.90437 | 0.050266 | 16.2712 | 19.3151 | 3.2566 | 0.0552 | 1.5203 | 1.2447 | 1.3126 | 0.9929
2012-10-31 12:12 | 23.3325 | 20.8903 | 20.5628 | 20.6387 | 20.335 | 47.2311 | 0.014244 | 0.34586 | 0.004926 | 24.2811 | 0.055578 | 0.90405 | 0.050245 | 16.2663 | 19.3581 | 3.2561 | 0.0552 | 1.5322 | 1.2047 | 1.2806 | 0.9769
2012-10-31 12:12 | 23.3302 | 20.8721 | 20.5285 | 20.6005 | 20.2727 | 47.2305 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055578 | 0.90443 | 0.050266 | 16.2731 | 19.3037 | 3.2561 | 0.0552 | 1.5684 | 1.2248 | 1.2968 | 0.969
2012-10-31 12:12 | 23.322 | 20.8798 | 20.5363 | 20.6242 | 20.2605 | 47.2253 | 0.014222 | 0.34585 | 0.004919 | 24.3177 | 0.055588 | 0.90422 | 0.050264 | 16.2665 | 19.2955 | 3.2557 | 0.0552 | 1.5843 | 1.2408 | 1.3287 | 0.965
2012-10-31 12:12 | 23.3227 | 20.8686 | 20.549 | 20.589 | 20.2892 | 47.2391 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055585 | 0.90419 | 0.05026 | 16.2669 | 19.3403 | 3.2567 | 0.0552 | 1.5283 | 1.2087 | 1.2487 | 0.9489
2012-10-31 12:12 | 23.3272 | 20.8491 | 20.5695 | 20.6334 | 20.2897 | 47.2328 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055569 | 0.90408 | 0.050239 | 16.2695 | 19.2967 | 3.2562 | 0.0552 | 1.5524 | 1.2728 | 1.3367 | 0.993
2012-10-31 12:13 | 23.3325 | 20.8504 | 20.5348 | 20.6427 | 20.279 | 47.2241 | 0.01425 | 0.34586 | 0.004929 | 24.2709 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.282 | 3.2556 | 0.0552 | 1.5684 | 1.2528 | 1.3607 | 0.997
2012-10-31 12:13 | 23.322 | 20.8719 | 20.5403 | 20.6083 | 20.2685 | 47.2316 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055594 | 0.90428 | 0.050273 | 16.2658 | 19.2795 | 3.2561 | 0.0552 | 1.5924 | 1.2608 | 1.3288 | 0.989
2012-10-31 12:13 | 23.3332 | 20.8272 | 20.5236 | 20.6155 | 20.2637 | 47.2328 | 0.014241 | 0.34583 | 0.004925 | 24.2842 | 0.055569 | 0.90402 | 0.050236 | 16.2685 | 19.2827 | 3.2562 | 0.0552 | 1.5445 | 1.2409 | 1.3328 | 0.981
2012-10-31 12:13 | 23.3242 | 20.8421 | 20.5265 | 20.6144 | 20.2747 | 47.223 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055572 | 0.90405 | 0.05024 | 16.2681 | 19.2737 | 3.2556 | 0.0552 | 1.5684 | 1.2528 | 1.3407 | 1.001
2012-10-31 12:13 | 23.3317 | 20.8416 | 20.534 | 20.6339 | 20.2822 | 47.2299 | 0.014241 | 0.34577 | 0.004924 | 24.2802 | 0.055569 | 0.90409 | 0.05024 | 16.2698 | 19.2611 | 3.256 | 0.0552 | 1.5805 | 1.2729 | 1.3728 | 1.0211
2012-10-31 12:13 | 23.322 | 20.8679 | 20.5443 | 20.6162 | 20.2845 | 47.2282 | 0.014219 | 0.34585 | 0.004918 | 24.3228 | 0.055569 | 0.90408 | 0.050239 | 16.2695 | 19.2955 | 3.2559 | 0.0552 | 1.5724 | 1.2488 | 1.3207 | 0.989
2012-10-31 12:13 | 23.3212 | 20.8112 | 20.4996 | 20.5955 | 20.2437 | 47.2253 | 0.014231 | 0.34583 | 0.004922 | 24.3012 | 0.055585 | 0.90415 | 0.050257 | 16.2661 | 19.2466 | 3.2557 | 0.0552 | 1.5646 | 1.253 | 1.3489 | 0.9971
2012-10-31 12:13 | 23.3242 | 20.8501 | 20.5225 | 20.6065 | 20.2307 | 47.2212 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055566 | 0.90408 | 0.050236 | 16.2704 | 19.3138 | 3.2554 | 0.0552 | 1.5363 | 1.2087 | 1.2927 | 0.9169
2012-10-31 12:13 | 23.3235 | 20.8055 | 20.5538 | 20.6137 | 20.25 | 47.2201 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055566 | 0.90405 | 0.050234 | 16.2699 | 19.289 | 3.2554 | 0.0552 | 1.5165 | 1.2648 | 1.3247 | 0.961
2012-10-31 12:13 | 23.3257 | 20.8276 | 20.524 | 20.6199 | 20.2402 | 47.2207 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.3353 | 3.2554 | 0.0552 | 1.4923 | 1.1887 | 1.2846 | 0.9049
2012-10-31 12:13 | 23.319 | 20.8409 | 20.5253 | 20.5773 | 20.2375 | 47.2224 | 0.014241 | 0.34586 | 0.004925 | 24.2862 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.3006 | 3.2555 | 0.0552 | 1.5403 | 1.2247 | 1.2767 | 0.9369
2012-10-31 12:13 | 23.3123 | 20.7703 | 20.5066 | 20.6225 | 20.2428 | 47.2264 | 0.014241 | 0.34577 | 0.004924 | 24.2802 | 0.055562 | 0.90402 | 0.050229 | 16.2705 | 19.2979 | 3.2558 | 0.0552 | 1.4724 | 1.2087 | 1.3246 | 0.9449
2012-10-31 12:13 | 23.313 | 20.8549 | 20.5633 | 20.5993 | 20.2395 | 47.2253 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.3066 | 3.2557 | 0.0552 | 1.5483 | 1.2567 | 1.2927 | 0.9329
2012-10-31 12:13 | 23.319 | 20.8409 | 20.4974 | 20.6212 | 20.2655 | 47.2183 | 0.014219 | 0.3458 | 0.004917 | 24.3197 | 0.055588 | 0.90424 | 0.050265 | 16.2668 | 19.3527 | 3.2552 | 0.0552 | 1.4882 | 1.1447 | 1.2685 | 0.9128
2012-10-31 12:13 | 23.3063 | 20.8003 | 20.5366 | 20.5846 | 20.2488 | 47.2293 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055569 | 0.90395 | 0.050232 | 16.2671 | 19.2678 | 3.256 | 0.0552 | 1.5325 | 1.2688 | 1.3168 | 0.981
2012-10-31 12:13 | 23.3011 | 20.7671 | 20.4715 | 20.5913 | 20.2436 | 47.2241 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055581 | 0.90418 | 0.050255 | 16.2678 | 19.2706 | 3.2556 | 0.0552 | 1.4965 | 1.2009 | 1.3207 | 0.973
2012-10-31 12:13 | 23.2966 | 20.7826 | 20.5149 | 20.6028 | 20.2031 | 47.2126 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055575 | 0.90392 | 0.050235 | 16.2649 | 19.2782 | 3.2548 | 0.0552 | 1.5044 | 1.2367 | 1.3246 | 0.9249
2012-10-31 12:13 | 23.3018 | 20.8157 | 20.5361 | 20.596 | 20.2363 | 47.2062 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055585 | 0.90437 | 0.050269 | 16.27 | 19.2713 | 3.2544 | 0.0552 | 1.5444 | 1.2648 | 1.3247 | 0.965
2012-10-31 12:13 | 23.3085 | 20.8144 | 20.5028 | 20.6107 | 20.239 | 47.2155 | 0.014228 | 0.34586 | 0.004921 | 24.3084 | 0.055559 | 0.90401 | 0.050226 | 16.2711 | 19.274 | 3.255 | 0.0551 | 1.5404 | 1.2288 | 1.3367 | 0.965
2012-10-31 12:13 | 23.3063 | 20.8402 | 20.5166 | 20.6485 | 20.2368 | 47.2045 | 0.014247 | 0.34579 | 0.004926 | 24.2709 | 0.055581 | 0.9044 | 0.050267 | 16.2717 | 19.2638 | 3.2543 | 0.0552 | 1.5764 | 1.2528 | 1.3847 | 0.973
2012-10-31 12:13 | 23.307 | 20.8569 | 20.5293 | 20.6092 | 20.2855 | 47.2201 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.2966 | 3.2554 | 0.0552 | 1.5603 | 1.2327 | 1.3126 | 0.9889
2012-10-31 12:13 | 23.2951 | 20.7891 | 20.4655 | 20.5893 | 20.2336 | 47.2137 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055575 | 0.90408 | 0.050244 | 16.2677 | 19.3087 | 3.2549 | 0.0552 | 1.4804 | 1.1568 | 1.2806 | 0.9249
2012-10-31 12:13 | 23.2981 | 20.812 | 20.4924 | 20.5564 | 20.2246 | 47.2097 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.3157 | 3.2546 | 0.0552 | 1.4963 | 1.1767 | 1.2407 | 0.9089
2012-10-31 12:13 | 23.3026 | 20.7886 | 20.4969 | 20.6048 | 20.2451 | 47.2079 | 0.014219 | 0.34583 | 0.004917 | 24.3218 | 0.055566 | 0.90402 | 0.050233 | 16.2693 | 19.3763 | 3.2545 | 0.0552 | 1.4123 | 1.1206 | 1.2285 | 0.8688
2012-10-31 12:14 | 23.2913 | 20.8252 | 20.4896 | 20.5456 | 20.2698 | 47.2183 | 0.014247 | 0.34577 | 0.004926 | 24.27 | 0.055594 | 0.90446 | 0.050282 | 16.2689 | 19.3089 | 3.2552 | 0.0552 | 1.5163 | 1.1807 | 1.2367 | 0.9609
2012-10-31 12:14 | 23.2936 | 20.7516 | 20.5159 | 20.5759 | 20.1961 | 47.2074 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055585 | 0.90417 | 0.050258 | 16.2664 | 19.3233 | 3.2545 | 0.0552 | 1.4283 | 1.1926 | 1.2526 | 0.8728
2012-10-31 12:14 | 23.2928 | 20.7788 | 20.4832 | 20.583 | 20.2233 | 47.2137 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055588 | 0.90428 | 0.050267 | 16.2676 | 19.3064 | 3.2549 | 0.0552 | 1.4724 | 1.1768 | 1.2766 | 0.9169
2012-10-31 12:14 | 23.2869 | 20.7729 | 20.4972 | 20.5412 | 20.2414 | 47.2016 | 0.014231 | 0.3458 | 0.004921 | 24.2992 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.3446 | 3.2541 | 0.0552 | 1.4283 | 1.1526 | 1.1966 | 0.8968
2012-10-31 12:14 | 23.2913 | 20.7892 | 20.4936 | 20.5616 | 20.2298 | 47.2039 | 0.014244 | 0.34579 | 0.004925 | 24.276 | 0.055575 | 0.90418 | 0.05025 | 16.2696 | 19.3089 | 3.2542 | 0.0552 | 1.4803 | 1.1847 | 1.2527 | 0.9209
2012-10-31 12:14 | 23.2869 | 20.7689 | 20.4852 | 20.5492 | 20.2454 | 47.2091 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055585 | 0.90405 | 0.050252 | 16.2643 | 19.3085 | 3.2546 | 0.0552 | 1.4604 | 1.1767 | 1.2407 | 0.9369
2012-10-31 12:14 | 23.2891 | 20.799 | 20.4675 | 20.5554 | 20.2316 | 47.2102 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055585 | 0.90415 | 0.050257 | 16.2661 | 19.2626 | 3.2547 | 0.0552 | 1.5364 | 1.2049 | 1.2928 | 0.969
2012-10-31 12:14 | 23.2854 | 20.7674 | 20.4758 | 20.5317 | 20.2359 | 47.2004 | 0.01425 | 0.34575 | 0.004927 | 24.2628 | 0.055588 | 0.90431 | 0.050269 | 16.2681 | 19.2269 | 3.254 | 0.0552 | 1.5405 | 1.2489 | 1.3048 | 1.009
2012-10-31 12:14 | 23.2764 | 20.7544 | 20.4947 | 20.5587 | 20.2389 | 47.1964 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055572 | 0.90411 | 0.050243 | 16.2691 | 19.2179 | 3.2537 | 0.0552 | 1.5365 | 1.2768 | 1.3408 | 1.021
2012-10-31 12:14 | 23.2884 | 20.7504 | 20.4987 | 20.5906 | 20.2109 | 47.2033 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.2339 | 3.2542 | 0.0552 | 1.5165 | 1.2648 | 1.3567 | 0.977
2012-10-31 12:14 | 23.2749 | 20.7489 | 20.4373 | 20.5452 | 20.2054 | 47.1981 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.1763 | 3.2538 | 0.0552 | 1.5726 | 1.261 | 1.3689 | 1.0291
2012-10-31 12:14 | 23.2839 | 20.7619 | 20.4782 | 20.5901 | 20.1944 | 47.2143 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055575 | 0.90418 | 0.05025 | 16.2696 | 19.2013 | 3.255 | 0.0552 | 1.5606 | 1.2769 | 1.3888 | 0.9931
2012-10-31 12:14 | 23.2801 | 20.778 | 20.4585 | 20.5344 | 20.1986 | 47.2016 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055585 | 0.90451 | 0.050277 | 16.2726 | 19.2256 | 3.2541 | 0.0552 | 1.5524 | 1.2329 | 1.3088 | 0.973
2012-10-31 12:14 | 23.2884 | 20.7664 | 20.4628 | 20.5707 | 20.2229 | 47.2033 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055559 | 0.90421 | 0.050237 | 16.2748 | 19.2459 | 3.2542 | 0.0552 | 1.5205 | 1.2169 | 1.3248 | 0.977
2012-10-31 12:14 | 23.2809 | 20.7349 | 20.4593 | 20.5272 | 20.1874 | 47.2155 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.0556 | 0.90451 | 0.050291 | 16.2682 | 19.2023 | 3.255 | 0.0552 | 1.5326 | 1.257 | 1.3249 | 0.9851
2012-10-31 12:14 | 23.2861 | 20.784 | 20.4525 | 20.5604 | 20.2086 | 47.2056 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055585 | 0.90408 | 0.050253 | 16.2648 | 19.2877 | 3.2544 | 0.0552 | 1.4963 | 1.1648 | 1.2727 | 0.9209
2012-10-31 12:14 | 23.2891 | 20.7511 | 20.4515 | 20.5714 | 20.1876 | 47.1929 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055597 | 0.90447 | 0.050286 | 16.2683 | 19.2466 | 3.2535 | 0.0552 | 1.5045 | 1.2049 | 1.3248 | 0.941
2012-10-31 12:14 | 23.2839 | 20.7259 | 20.4703 | 20.5382 | 20.1864 | 47.2045 | 0.014244 | 0.34579 | 0.004925 | 24.276 | 0.055591 | 0.90419 | 0.050265 | 16.2651 | 19.2254 | 3.2543 | 0.0552 | 1.5005 | 1.2449 | 1.3128 | 0.961
2012-10-31 12:14 | 23.2854 | 20.7514 | 20.4678 | 20.5637 | 20.1919 | 47.1929 | 0.014231 | 0.3458 | 0.004921 | 24.2992 | 0.055578 | 0.90424 | 0.050256 | 16.2697 | 19.2189 | 3.2535 | 0.0552 | 1.5325 | 1.2489 | 1.3448 | 0.973
2012-10-31 12:14 | 23.2764 | 20.7424 | 20.4588 | 20.5307 | 20.1669 | 47.2045 | 0.014244 | 0.3458 | 0.004926 | 24.277 | 0.055581 | 0.90418 | 0.050255 | 16.2678 | 19.2139 | 3.2543 | 0.0552 | 1.5285 | 1.2449 | 1.3168 | 0.953
2012-10-31 12:14 | 23.2801 | 20.7661 | 20.4305 | 20.5144 | 20.1986 | 47.1941 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055581 | 0.90415 | 0.050254 | 16.2673 | 19.2136 | 3.2536 | 0.0552 | 1.5525 | 1.2169 | 1.3008 | 0.985
2012-10-31 12:14 | 23.2809 | 20.7389 | 20.4273 | 20.4952 | 20.1874 | 47.2004 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.2424 | 3.254 | 0.0552 | 1.4965 | 1.1849 | 1.2528 | 0.945
2012-10-31 12:14 | 23.2846 | 20.7466 | 20.419 | 20.5109 | 20.1711 | 47.1964 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055588 | 0.90424 | 0.050265 | 16.2668 | 19.2301 | 3.2537 | 0.0552 | 1.5165 | 1.1889 | 1.2808 | 0.941
2012-10-31 12:14 | 23.2801 | 20.7501 | 20.4465 | 20.5624 | 20.2186 | 47.2102 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055559 | 0.90402 | 0.050227 | 16.2714 | 19.2336 | 3.2547 | 0.0551 | 1.5165 | 1.2129 | 1.3288 | 0.985
2012-10-31 12:14 | 23.2816 | 20.7556 | 20.42 | 20.5199 | 20.2081 | 47.1993 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055578 | 0.90424 | 0.050256 | 16.2697 | 19.2551 | 3.2539 | 0.0552 | 1.5005 | 1.1649 | 1.2648 | 0.953
2012-10-31 12:15 | 23.2816 | 20.7556 | 20.44 | 20.5279 | 20.1841 | 47.1958 | 0.014225 | 0.34583 | 0.004919 | 24.3115 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.2672 | 3.2537 | 0.0552 | 1.4884 | 1.1728 | 1.2607 | 0.9169
2012-10-31 12:15 | 23.2726 | 20.7506 | 20.395 | 20.5189 | 20.1991 | 47.1923 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055585 | 0.90412 | 0.050256 | 16.2656 | 19.2622 | 3.2534 | 0.0552 | 1.4884 | 1.1328 | 1.2567 | 0.9369
2012-10-31 12:15 | 23.2771 | 20.7391 | 20.4595 | 20.5234 | 20.1676 | 47.1923 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055588 | 0.90415 | 0.05026 | 16.2652 | 19.2266 | 3.2534 | 0.0552 | 1.5125 | 1.2329 | 1.2968 | 0.941
2012-10-31 12:15 | 23.2876 | 20.7336 | 20.442 | 20.4899 | 20.1701 | 47.1918 | 0.014225 | 0.34582 | 0.004919 | 24.3105 | 0.055594 | 0.9043 | 0.050273 | 16.2661 | 19.201 | 3.2534 | 0.0552 | 1.5326 | 1.241 | 1.2889 | 0.9691
2012-10-31 12:15 | 23.2734 | 20.6995 | 20.4158 | 20.5077 | 20.1359 | 47.1964 | 0.014247 | 0.34583 | 0.004927 | 24.274 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.1908 | 3.2537 | 0.0552 | 1.5087 | 1.225 | 1.3169 | 0.9451
2012-10-31 12:15 | 23.2779 | 20.7399 | 20.4163 | 20.4922 | 20.1604 | 47.1883 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055575 | 0.90412 | 0.050247 | 16.2685 | 19.2033 | 3.2532 | 0.0552 | 1.5366 | 1.213 | 1.2889 | 0.9571
2012-10-31 12:15 | 23.2786 | 20.6767 | 20.413 | 20.4729 | 20.1211 | 47.1854 | 0.014253 | 0.34577 | 0.004928 | 24.2597 | 0.055581 | 0.90417 | 0.050254 | 16.2675 | 19.2241 | 3.253 | 0.0552 | 1.4526 | 1.1889 | 1.2488 | 0.897
2012-10-31 12:15 | 23.2831 | 20.7251 | 20.3895 | 20.4934 | 20.1336 | 47.1808 | 0.014244 | 0.34582 | 0.004926 | 24.2781 | 0.055572 | 0.90412 | 0.050244 | 16.2694 | 19.2246 | 3.2526 | 0.0552 | 1.5005 | 1.1649 | 1.2688 | 0.909
2012-10-31 12:15 | 23.2749 | 20.693 | 20.3214 | 20.4692 | 20.1134 | 47.1825 | 0.014241 | 0.34585 | 0.004925 | 24.2852 | 0.055575 | 0.90402 | 0.050241 | 16.2667 | 19.2084 | 3.2528 | 0.0552 | 1.4846 | 1.113 | 1.2608 | 0.905
2012-10-31 12:15 | 23.2756 | 20.7176 | 20.37 | 20.462 | 20.1061 | 47.1889 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.2572 | 3.2532 | 0.0552 | 1.4604 | 1.1128 | 1.2048 | 0.8489
2012-10-31 12:15 | 23.2839 | 20.698 | 20.3983 | 20.4663 | 20.1144 | 47.1738 | 0.01425 | 0.34585 | 0.004928 | 24.2699 | 0.055572 | 0.90411 | 0.050243 | 16.2691 | 19.2254 | 3.2522 | 0.0552 | 1.4726 | 1.1729 | 1.2409 | 0.889
2012-10-31 12:15 | 23.2779 | 20.7359 | 20.3763 | 20.4722 | 20.1364 | 47.1842 | 0.01425 | 0.34586 | 0.004929 | 24.2709 | 0.055578 | 0.90415 | 0.050251 | 16.2682 | 19.2274 | 3.2529 | 0.0552 | 1.5085 | 1.1489 | 1.2448 | 0.909
2012-10-31 12:15 | 23.2764 | 20.7144 | 20.3748 | 20.4548 | 20.1029 | 47.1756 | 0.014231 | 0.3458 | 0.004921 | 24.2992 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.2219 | 3.2523 | 0.0552 | 1.4925 | 1.1529 | 1.2329 | 0.881
2012-10-31 12:15 | 23.2846 | 20.7107 | 20.359 | 20.4909 | 20.1071 | 47.1652 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2181 | 3.2516 | 0.0552 | 1.4926 | 1.1409 | 1.2728 | 0.889
2012-10-31 12:15 | 23.2779 | 20.7 | 20.3643 | 20.4643 | 20.1244 | 47.1779 | 0.014222 | 0.34582 | 0.004918 | 24.3156 | 0.055594 | 0.90441 | 0.05028 | 16.2682 | 19.2354 | 3.2524 | 0.0552 | 1.4646 | 1.1289 | 1.2289 | 0.889
2012-10-31 12:15 | 23.2764 | 20.6705 | 20.3668 | 20.4588 | 20.1149 | 47.1733 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055594 | 0.90425 | 0.050271 | 16.2653 | 19.2339 | 3.2521 | 0.0552 | 1.4366 | 1.1329 | 1.2249 | 0.881
2012-10-31 12:15 | 23.2846 | 20.6707 | 20.399 | 20.4789 | 20.1551 | 47.1634 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.2662 | 3.2514 | 0.0552 | 1.4045 | 1.1328 | 1.2127 | 0.8889
2012-10-31 12:15 | 23.2734 | 20.6595 | 20.3878 | 20.4638 | 20.1399 | 47.1698 | 0.014231 | 0.34582 | 0.004921 | 24.3003 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.2269 | 3.2519 | 0.0552 | 1.4326 | 1.1609 | 1.2369 | 0.913
2012-10-31 12:16 | 23.2734 | 20.6715 | 20.4038 | 20.4837 | 20.1039 | 47.1715 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055562 | 0.90398 | 0.050227 | 16.2697 | 19.2429 | 3.252 | 0.0551 | 1.4286 | 1.1609 | 1.2408 | 0.861
2012-10-31 12:16 | 23.2704 | 20.6565 | 20.3688 | 20.3888 | 20.1089 | 47.1553 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055575 | 0.90434 | 0.050259 | 16.2724 | 19.3001 | 3.2509 | 0.0552 | 1.3564 | 1.0687 | 1.0887 | 0.8088
2012-10-31 12:16 | 23.2764 | 20.6785 | 20.4068 | 20.4308 | 20.0789 | 47.1704 | 0.014216 | 0.34576 | 0.004915 | 24.3218 | 0.055559 | 0.90405 | 0.050228 | 16.2719 | 19.298 | 3.2519 | 0.0551 | 1.3805 | 1.1088 | 1.1328 | 0.7809
2012-10-31 12:16 | 23.2764 | 20.6625 | 20.3508 | 20.4508 | 20.1189 | 47.1652 | 0.014238 | 0.34582 | 0.004924 | 24.2883 | 0.055572 | 0.90411 | 0.050243 | 16.2691 | 19.3061 | 3.2516 | 0.0552 | 1.3564 | 1.0447 | 1.1447 | 0.8128
2012-10-31 12:16 | 23.2794 | 20.6735 | 20.3978 | 20.4418 | 20.1259 | 47.175 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055588 | 0.90399 | 0.050251 | 16.2624 | 19.301 | 3.2522 | 0.0552 | 1.3725 | 1.0968 | 1.1408 | 0.8249
2012-10-31 12:16 | 23.2839 | 20.71 | 20.4143 | 20.4503 | 20.1264 | 47.1652 | 0.014241 | 0.3458 | 0.004925 | 24.2821 | 0.055588 | 0.90409 | 0.050257 | 16.2642 | 19.3015 | 3.2516 | 0.0552 | 1.4085 | 1.1128 | 1.1488 | 0.8249
2012-10-31 12:16 | 23.2779 | 20.6281 | 20.3883 | 20.4283 | 20.1044 | 47.1767 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055562 | 0.90394 | 0.050224 | 16.2689 | 19.3356 | 3.2524 | 0.0551 | 1.2925 | 1.0527 | 1.0927 | 0.7688
2012-10-31 12:16 | 23.2741 | 20.6882 | 20.4245 | 20.4485 | 20.0886 | 47.164 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055566 | 0.90402 | 0.050233 | 16.2693 | 19.3559 | 3.2515 | 0.0552 | 1.3323 | 1.0686 | 1.0926 | 0.7327
2012-10-31 12:16 | 23.2786 | 20.6567 | 20.365 | 20.425 | 20.1251 | 47.1669 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055607 | 0.90477 | 0.050312 | 16.2708 | 19.3123 | 3.2517 | 0.0552 | 1.3444 | 1.0527 | 1.1127 | 0.8128
2012-10-31 12:16 | 23.2809 | 20.659 | 20.4353 | 20.4393 | 20.0834 | 47.1721 | 0.014225 | 0.34579 | 0.004919 | 24.3085 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.3226 | 3.252 | 0.0552 | 1.3364 | 1.1127 | 1.1167 | 0.7608
2012-10-31 12:16 | 23.2764 | 20.6346 | 20.3788 | 20.4268 | 20.0829 | 47.1692 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055594 | 0.90427 | 0.050272 | 16.2656 | 19.278 | 3.2518 | 0.0552 | 1.3566 | 1.1008 | 1.1488 | 0.8049
2012-10-31 12:16 | 23.2749 | 20.6371 | 20.4053 | 20.4173 | 20.0894 | 47.1577 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.3086 | 3.2511 | 0.0552 | 1.3285 | 1.0967 | 1.1087 | 0.7808
2012-10-31 12:16 | 23.2749 | 20.669 | 20.3893 | 20.4333 | 20.1014 | 47.149 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055575 | 0.90435 | 0.050259 | 16.2727 | 19.3086 | 3.2505 | 0.0552 | 1.3604 | 1.0807 | 1.1247 | 0.7928
2012-10-31 12:16 | 23.2749 | 20.6051 | 20.3733 | 20.4413 | 20.1414 | 47.1571 | 0.014244 | 0.34577 | 0.004925 | 24.2751 | 0.055597 | 0.90453 | 0.050289 | 16.2693 | 19.2805 | 3.251 | 0.0552 | 1.3246 | 1.0928 | 1.1608 | 0.8609
2012-10-31 12:16 | 23.2689 | 20.639 | 20.3913 | 20.3833 | 20.0794 | 47.1565 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2865 | 3.251 | 0.0552 | 1.3525 | 1.1048 | 1.0968 | 0.7929
2012-10-31 12:16 | 23.2712 | 20.6214 | 20.3856 | 20.4136 | 20.0977 | 47.1536 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.2808 | 3.2508 | 0.0552 | 1.3406 | 1.1048 | 1.1328 | 0.8169
2012-10-31 12:16 | 23.2719 | 20.6101 | 20.4023 | 20.4343 | 20.0784 | 47.1634 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055588 | 0.9043 | 0.050268 | 16.2678 | 19.2735 | 3.2514 | 0.0552 | 1.3366 | 1.1288 | 1.1608 | 0.8049
2012-10-31 12:16 | 23.2749 | 20.5891 | 20.4173 | 20.3933 | 20.0934 | 47.1675 | 0.014247 | 0.34576 | 0.004926 | 24.2689 | 0.055578 | 0.90412 | 0.050249 | 16.2676 | 19.3326 | 3.2517 | 0.0552 | 1.2565 | 1.0847 | 1.0607 | 0.7608
2012-10-31 12:16 | 23.2674 | 20.6176 | 20.3898 | 20.4378 | 20.1019 | 47.1553 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055575 | 0.90415 | 0.050248 | 16.269 | 19.3171 | 3.2509 | 0.0552 | 1.3005 | 1.0727 | 1.1207 | 0.7848
2012-10-31 12:16 | 23.2652 | 20.5954 | 20.3596 | 20.4396 | 20.1037 | 47.1571 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.3229 | 3.251 | 0.0552 | 1.2725 | 1.0367 | 1.1167 | 0.7808
2012-10-31 12:16 | 23.2637 | 20.5979 | 20.3941 | 20.4181 | 20.0822 | 47.1496 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055569 | 0.90396 | 0.050232 | 16.2674 | 19.3254 | 3.2505 | 0.0552 | 1.2725 | 1.0687 | 1.0927 | 0.7568
2012-10-31 12:16 | 23.254 | 20.6002 | 20.3644 | 20.3924 | 20.0645 | 47.1646 | 0.014219 | 0.34573 | 0.004916 | 24.3146 | 0.055572 | 0.90407 | 0.050241 | 16.2684 | 19.3037 | 3.2515 | 0.0552 | 1.2965 | 1.0607 | 1.0887 | 0.7608
2012-10-31 12:16 | 23.2689 | 20.6071 | 20.4073 | 20.3673 | 20.1274 | 47.1582 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055588 | 0.90414 | 0.050259 | 16.265 | 19.3547 | 3.2511 | 0.0552 | 1.2524 | 1.0526 | 1.0126 | 0.7727
2012-10-31 12:16 | 23.2592 | 20.5894 | 20.4216 | 20.4176 | 20.1257 | 47.1432 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.2889 | 3.2501 | 0.0552 | 1.3005 | 1.1327 | 1.1287 | 0.8368
2012-10-31 12:17 | 23.2622 | 20.6124 | 20.3726 | 20.3966 | 20.1247 | 47.1473 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.2798 | 3.2503 | 0.0552 | 1.3326 | 1.0928 | 1.1168 | 0.8449
2012-10-31 12:17 | 23.254 | 20.5802 | 20.4084 | 20.4204 | 20.0685 | 47.16 | 0.014247 | 0.34575 | 0.004926 | 24.2679 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.2796 | 3.2512 | 0.0552 | 1.3006 | 1.1288 | 1.1408 | 0.7889
2012-10-31 12:17 | 23.2674 | 20.6096 | 20.3898 | 20.4458 | 20.0779 | 47.149 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055578 | 0.90414 | 0.05025 | 16.2679 | 19.277 | 3.2505 | 0.0552 | 1.3326 | 1.1128 | 1.1688 | 0.8009
2012-10-31 12:17 | 23.2592 | 20.5854 | 20.3656 | 20.3856 | 20.1057 | 47.1455 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055585 | 0.90417 | 0.050258 | 16.2664 | 19.3009 | 3.2502 | 0.0552 | 1.2845 | 1.0647 | 1.0847 | 0.8048
2012-10-31 12:17 | 23.2629 | 20.5531 | 20.3733 | 20.3813 | 20.1054 | 47.1496 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.2966 | 3.2505 | 0.0552 | 1.2565 | 1.0767 | 1.0847 | 0.8088
2012-10-31 12:17 | 23.2629 | 20.5851 | 20.3933 | 20.3893 | 20.1254 | 47.1409 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.2605 | 3.2499 | 0.0552 | 1.3246 | 1.1328 | 1.1288 | 0.8649
2012-10-31 12:17 | 23.2592 | 20.5814 | 20.3216 | 20.3816 | 20.1417 | 47.1397 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2448 | 3.2498 | 0.0552 | 1.3366 | 1.0768 | 1.1368 | 0.8969
2012-10-31 12:17 | 23.2637 | 20.5699 | 20.3821 | 20.4021 | 20.0542 | 47.1449 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055566 | 0.90402 | 0.050233 | 16.2693 | 19.2573 | 3.2502 | 0.0552 | 1.3126 | 1.1248 | 1.1448 | 0.7969
2012-10-31 12:17 | 23.2577 | 20.5799 | 20.3241 | 20.3601 | 20.0482 | 47.1473 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055556 | 0.90411 | 0.050229 | 16.2738 | 19.2473 | 3.2503 | 0.0552 | 1.3326 | 1.0768 | 1.1128 | 0.8009
2012-10-31 12:17 | 23.2584 | 20.5526 | 20.3368 | 20.3968 | 20.0649 | 47.1467 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.2159 | 3.2503 | 0.0552 | 1.3367 | 1.1209 | 1.1809 | 0.849
2012-10-31 12:17 | 23.2622 | 20.5844 | 20.3406 | 20.3766 | 20.0527 | 47.1432 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.2678 | 3.2501 | 0.0552 | 1.3166 | 1.0728 | 1.1088 | 0.7849
2012-10-31 12:17 | 23.2652 | 20.5834 | 20.3716 | 20.3876 | 20.0917 | 47.1392 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055585 | 0.90408 | 0.050253 | 16.2648 | 19.2468 | 3.2498 | 0.0552 | 1.3366 | 1.1248 | 1.1408 | 0.8449
2012-10-31 12:17 | 23.2652 | 20.5515 | 20.3157 | 20.4076 | 20.0517 | 47.1455 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055575 | 0.90437 | 0.05026 | 16.2729 | 19.2027 | 3.2502 | 0.0552 | 1.3488 | 1.113 | 1.2049 | 0.849
2012-10-31 12:17 | 23.2614 | 20.5516 | 20.3278 | 20.3718 | 20.0399 | 47.1386 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055594 | 0.90434 | 0.050276 | 16.2669 | 19.1989 | 3.2497 | 0.0552 | 1.3527 | 1.1289 | 1.1729 | 0.841
2012-10-31 12:17 | 23.2637 | 20.5939 | 20.3261 | 20.3741 | 20.0422 | 47.1426 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.2012 | 3.25 | 0.0552 | 1.3927 | 1.1249 | 1.1729 | 0.841
2012-10-31 12:17 | 23.2674 | 20.5457 | 20.3298 | 20.3818 | 20.0419 | 47.1415 | 0.014231 | 0.34585 | 0.004922 | 24.3023 | 0.055588 | 0.90414 | 0.050259 | 16.265 | 19.2049 | 3.2499 | 0.0552 | 1.3408 | 1.1249 | 1.1769 | 0.837
2012-10-31 12:17 | 23.2644 | 20.5027 | 20.3428 | 20.3748 | 20.0909 | 47.1403 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055597 | 0.90434 | 0.050279 | 16.266 | 19.2019 | 3.2499 | 0.0552 | 1.3008 | 1.1409 | 1.1729 | 0.889
2012-10-31 12:17 | 23.2712 | 20.5614 | 20.3416 | 20.4016 | 20.1057 | 47.1363 | 0.014247 | 0.3458 | 0.004927 | 24.2719 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.1926 | 3.2496 | 0.0552 | 1.3688 | 1.149 | 1.209 | 0.9131
2012-10-31 12:17 | 23.2697 | 20.5759 | 20.3601 | 20.3841 | 20.0562 | 47.1374 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055578 | 0.90411 | 0.050249 | 16.2674 | 19.1911 | 3.2497 | 0.0552 | 1.3848 | 1.169 | 1.193 | 0.8651
2012-10-31 12:17 | 23.2577 | 20.5679 | 20.3601 | 20.3082 | 20.0482 | 47.1334 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055562 | 0.90415 | 0.050236 | 16.2728 | 19.1912 | 3.2494 | 0.0552 | 1.3767 | 1.1689 | 1.117 | 0.857
2012-10-31 12:17 | 23.2517 | 20.5459 | 20.3261 | 20.3701 | 20.0342 | 47.1397 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.2453 | 3.2498 | 0.0552 | 1.3006 | 1.0808 | 1.1248 | 0.7889
2012-10-31 12:17 | 23.2569 | 20.5032 | 20.3233 | 20.3713 | 20.0234 | 47.1374 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055572 | 0.90407 | 0.050241 | 16.2684 | 19.1944 | 3.2497 | 0.0552 | 1.3088 | 1.1289 | 1.1769 | 0.829
2012-10-31 12:17 | 23.2584 | 20.5007 | 20.3049 | 20.3448 | 20.0369 | 47.1305 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055569 | 0.90415 | 0.050243 | 16.2708 | 19.2199 | 3.2492 | 0.0552 | 1.2808 | 1.085 | 1.1249 | 0.817
2012-10-31 12:18 | 23.2569 | 20.5791 | 20.3513 | 20.3513 | 20.0474 | 47.1438 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055591 | 0.90425 | 0.050268 | 16.2662 | 19.2144 | 3.2501 | 0.0552 | 1.3647 | 1.1369 | 1.1369 | 0.833
2012-10-31 12:18 | 23.251 | 20.5213 | 20.3094 | 20.3574 | 20.0935 | 47.1409 | 0.014244 | 0.34576 | 0.004925 | 24.274 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2766 | 3.2499 | 0.0552 | 1.2447 | 1.0328 | 1.0808 | 0.8169
2012-10-31 12:18 | 23.2592 | 20.5654 | 20.3376 | 20.3696 | 20.0617 | 47.1288 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055597 | 0.90447 | 0.050286 | 16.2683 | 19.2608 | 3.2491 | 0.0552 | 1.3046 | 1.0768 | 1.1088 | 0.8009
2012-10-31 12:18 | 23.2532 | 20.4955 | 20.3316 | 20.3316 | 20.0597 | 47.1397 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055572 | 0.90424 | 0.05025 | 16.2715 | 19.2668 | 3.2498 | 0.0552 | 1.2287 | 1.0648 | 1.0648 | 0.7929
2012-10-31 12:18 | 23.2495 | 20.5158 | 20.3359 | 20.3519 | 20.056 | 47.1351 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055569 | 0.90422 | 0.050247 | 16.2721 | 19.2511 | 3.2495 | 0.0552 | 1.2647 | 1.0848 | 1.1008 | 0.8049
2012-10-31 12:18 | 23.2502 | 20.5245 | 20.3326 | 20.3686 | 20.0407 | 47.1264 | 0.014228 | 0.3458 | 0.00492 | 24.3043 | 0.055572 | 0.90404 | 0.050239 | 16.2678 | 19.2398 | 3.2489 | 0.0552 | 1.2847 | 1.0928 | 1.1288 | 0.8009
2012-10-31 12:18 | 23.242 | 20.5243 | 20.3284 | 20.3524 | 20.0485 | 47.1276 | 0.014228 | 0.34577 | 0.00492 | 24.3024 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.2636 | 3.249 | 0.0552 | 1.2607 | 1.0648 | 1.0888 | 0.7849
2012-10-31 12:18 | 23.2502 | 20.4965 | 20.3246 | 20.3406 | 20.0687 | 47.112 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2638 | 3.2479 | 0.0552 | 1.2327 | 1.0608 | 1.0768 | 0.8049
2012-10-31 12:18 | 23.2472 | 20.5135 | 20.3056 | 20.3416 | 20.0377 | 47.1241 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2889 | 3.2487 | 0.0552 | 1.2246 | 1.0167 | 1.0527 | 0.7488
2012-10-31 12:18 | 23.2517 | 20.506 | 20.3381 | 20.3501 | 20.0422 | 47.1288 | 0.014228 | 0.34585 | 0.004921 | 24.3074 | 0.055569 | 0.90402 | 0.050236 | 16.2685 | 19.2974 | 3.2491 | 0.0552 | 1.2086 | 1.0407 | 1.0527 | 0.7448
2012-10-31 12:18 | 23.2562 | 20.5504 | 20.3506 | 20.3226 | 20.0147 | 47.1328 | 0.014222 | 0.34579 | 0.004918 | 24.3136 | 0.055581 | 0.90409 | 0.05025 | 16.2662 | 19.2458 | 3.2493 | 0.0552 | 1.3046 | 1.1048 | 1.0768 | 0.7689
2012-10-31 12:18 | 23.2517 | 20.51 | 20.3061 | 20.3381 | 20.0182 | 47.1317 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055588 | 0.90425 | 0.050266 | 16.2671 | 19.2733 | 3.2493 | 0.0552 | 1.2367 | 1.0328 | 1.0648 | 0.7449
2012-10-31 12:18 | 23.2562 | 20.4505 | 20.2827 | 20.3426 | 20.0427 | 47.1293 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055572 | 0.90412 | 0.050244 | 16.2694 | 19.2618 | 3.2491 | 0.0552 | 1.1887 | 1.0209 | 1.0808 | 0.7809
2012-10-31 12:18 | 23.2398 | 20.4661 | 20.2623 | 20.3022 | 19.9583 | 47.1288 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055572 | 0.90411 | 0.050243 | 16.2691 | 19.2414 | 3.2491 | 0.0552 | 1.2247 | 1.0209 | 1.0608 | 0.7169
2012-10-31 12:18 | 23.248 | 20.4863 | 20.3384 | 20.2985 | 19.9985 | 47.1253 | 0.014241 | 0.34582 | 0.004925 | 24.2832 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.2696 | 3.2488 | 0.0551 | 1.2167 | 1.0688 | 1.0289 | 0.7289
2012-10-31 12:18 | 23.242 | 20.5123 | 20.3124 | 20.3284 | 20.0285 | 47.1247 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2316 | 3.2488 | 0.0552 | 1.2807 | 1.0808 | 1.0968 | 0.7969
2012-10-31 12:18 | 23.248 | 20.5183 | 20.3624 | 20.3024 | 19.9985 | 47.1299 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055578 | 0.90402 | 0.050244 | 16.2658 | 19.2376 | 3.2491 | 0.0552 | 1.2807 | 1.1248 | 1.0648 | 0.7609
2012-10-31 12:18 | 23.2427 | 20.493 | 20.3291 | 20.3291 | 20.0092 | 47.1253 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055588 | 0.90421 | 0.050263 | 16.2663 | 19.2483 | 3.2488 | 0.0552 | 1.2447 | 1.0808 | 1.0808 | 0.7609
2012-10-31 12:18 | 23.245 | 20.4713 | 20.3074 | 20.3194 | 20.0235 | 47.1241 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.2626 | 3.2487 | 0.0552 | 1.2087 | 1.0448 | 1.0568 | 0.7609
2012-10-31 12:18 | 23.2353 | 20.4336 | 20.2858 | 20.2858 | 20.0098 | 47.1247 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055594 | 0.90444 | 0.050281 | 16.2687 | 19.269 | 3.2488 | 0.0552 | 1.1646 | 1.0168 | 1.0168 | 0.7408
2012-10-31 12:18 | 23.2472 | 20.4495 | 20.3056 | 20.3136 | 20.0177 | 47.1276 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055581 | 0.90424 | 0.050258 | 16.2688 | 19.2528 | 3.249 | 0.0552 | 1.1967 | 1.0528 | 1.0608 | 0.7649
2012-10-31 12:18 | 23.2375 | 20.4438 | 20.2919 | 20.28 | 20.004 | 47.1264 | 0.014234 | 0.3458 | 0.004922 | 24.2941 | 0.055578 | 0.90411 | 0.050249 | 16.2674 | 19.2832 | 3.2489 | 0.0552 | 1.1606 | 1.0087 | 0.9968 | 0.7208
2012-10-31 12:19 | 23.2353 | 20.4816 | 20.3217 | 20.2937 | 19.9738 | 47.1264 | 0.014219 | 0.34572 | 0.004916 | 24.3137 | 0.055591 | 0.90428 | 0.05027 | 16.2667 | 19.3211 | 3.2489 | 0.0552 | 1.1605 | 1.0006 | 0.9726 | 0.6527
2012-10-31 12:19 | 23.2442 | 20.4945 | 20.2907 | 20.3186 | 20.0107 | 47.1137 | 0.014228 | 0.3458 | 0.00492 | 24.3043 | 0.055575 | 0.90425 | 0.050254 | 16.2709 | 19.2779 | 3.248 | 0.0552 | 1.2166 | 1.0128 | 1.0407 | 0.7328
2012-10-31 12:19 | 23.2457 | 20.516 | 20.3001 | 20.2882 | 20.0402 | 47.1166 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.3114 | 3.2482 | 0.0552 | 1.2046 | 0.9887 | 0.9768 | 0.7288
2012-10-31 12:19 | 23.245 | 20.4553 | 20.2795 | 20.2755 | 19.9955 | 47.1132 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055581 | 0.90417 | 0.050254 | 16.2675 | 19.2827 | 3.248 | 0.0552 | 1.1726 | 0.9968 | 0.9928 | 0.7128
2012-10-31 12:19 | 23.2383 | 20.4566 | 20.2768 | 20.2967 | 19.9288 | 47.112 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055575 | 0.90434 | 0.050259 | 16.2724 | 19.2239 | 3.2479 | 0.0552 | 1.2327 | 1.0529 | 1.0728 | 0.7049
2012-10-31 12:19 | 23.2465 | 20.4968 | 20.285 | 20.3169 | 19.981 | 47.123 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055556 | 0.90407 | 0.050226 | 16.273 | 19.2441 | 3.2487 | 0.0551 | 1.2527 | 1.0409 | 1.0728 | 0.7369
2012-10-31 12:19 | 23.2383 | 20.4886 | 20.2568 | 20.2808 | 19.9848 | 47.1201 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055578 | 0.90421 | 0.050254 | 16.2692 | 19.2158 | 3.2485 | 0.0552 | 1.2728 | 1.041 | 1.065 | 0.769
2012-10-31 12:19 | 23.2383 | 20.4726 | 20.2688 | 20.2768 | 19.9968 | 47.1051 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055575 | 0.90412 | 0.050247 | 16.2685 | 19.2279 | 3.2474 | 0.0552 | 1.2447 | 1.0409 | 1.0489 | 0.7689
2012-10-31 12:19 | 23.2465 | 20.4968 | 20.285 | 20.3289 | 19.965 | 47.1108 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055588 | 0.90425 | 0.050266 | 16.2671 | 19.2721 | 3.2478 | 0.0552 | 1.2247 | 1.0129 | 1.0568 | 0.6929
2012-10-31 12:19 | 23.2442 | 20.4585 | 20.2867 | 20.2507 | 19.9667 | 47.0981 | 0.014247 | 0.34572 | 0.004925 | 24.2659 | 0.055578 | 0.90444 | 0.050267 | 16.2734 | 19.2859 | 3.2469 | 0.0552 | 1.1726 | 1.0008 | 0.9648 | 0.6808
2012-10-31 12:19 | 23.2375 | 20.4438 | 20.232 | 20.3119 | 19.98 | 47.1172 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055566 | 0.90411 | 0.050238 | 16.2709 | 19.2631 | 3.2483 | 0.0552 | 1.1807 | 0.9689 | 1.0488 | 0.7169
2012-10-31 12:19 | 23.2442 | 20.4665 | 20.2427 | 20.2747 | 20.0147 | 47.1253 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055562 | 0.90419 | 0.050239 | 16.2736 | 19.2618 | 3.2488 | 0.0552 | 1.2047 | 0.9809 | 1.0129 | 0.7529
2012-10-31 12:19 | 23.2517 | 20.474 | 20.2022 | 20.2942 | 19.9862 | 47.1103 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055569 | 0.90404 | 0.050236 | 16.2687 | 19.3014 | 3.2478 | 0.0552 | 1.1726 | 0.9008 | 0.9928 | 0.6848
2012-10-31 12:19 | 23.2427 | 20.489 | 20.2092 | 20.2612 | 19.9372 | 47.1149 | 0.014222 | 0.34576 | 0.004917 | 24.3116 | 0.055566 | 0.90419 | 0.050242 | 16.2725 | 19.2724 | 3.2481 | 0.0552 | 1.2166 | 0.9368 | 0.9888 | 0.6648
2012-10-31 12:19 | 23.245 | 20.4993 | 20.2115 | 20.2435 | 19.9675 | 47.1103 | 0.014244 | 0.34576 | 0.004925 | 24.274 | 0.055556 | 0.90392 | 0.050218 | 16.2704 | 19.2426 | 3.2478 | 0.0551 | 1.2567 | 0.9689 | 1.0009 | 0.7249
2012-10-31 12:19 | 23.2398 | 20.4341 | 20.1983 | 20.2703 | 19.9663 | 47.1045 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055578 | 0.90428 | 0.050258 | 16.2705 | 19.2214 | 3.2474 | 0.0552 | 1.2127 | 0.9769 | 1.0489 | 0.7449
2012-10-31 12:19 | 23.2427 | 20.445 | 20.1972 | 20.2652 | 19.9532 | 47.1172 | 0.014234 | 0.34577 | 0.004922 | 24.2921 | 0.055572 | 0.90408 | 0.050242 | 16.2686 | 19.2082 | 3.2483 | 0.0552 | 1.2368 | 0.989 | 1.057 | 0.745
2012-10-31 12:19 | 23.2405 | 20.4588 | 20.195 | 20.263 | 19.935 | 47.097 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055575 | 0.90418 | 0.05025 | 16.2696 | 19.2301 | 3.2469 | 0.0552 | 1.2287 | 0.9649 | 1.0329 | 0.7049
2012-10-31 12:19 | 23.2398 | 20.4901 | 20.1823 | 20.2343 | 19.9343 | 47.0958 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.1692 | 3.2468 | 0.0552 | 1.3209 | 1.0131 | 1.0651 | 0.7651
2012-10-31 12:19 | 23.2427 | 20.481 | 20.2012 | 20.2971 | 19.9292 | 47.1074 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055603 | 0.90448 | 0.050292 | 16.2668 | 19.1561 | 3.2476 | 0.0552 | 1.3249 | 1.0451 | 1.141 | 0.7731
2012-10-31 12:19 | 23.2405 | 20.4348 | 20.187 | 20.207 | 19.979 | 47.1016 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.214 | 3.2472 | 0.0552 | 1.2208 | 0.973 | 0.993 | 0.765
2012-10-31 12:19 | 23.2465 | 20.4608 | 20.201 | 20.277 | 19.953 | 47.0981 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055569 | 0.90427 | 0.050249 | 16.2729 | 19.2 | 3.2469 | 0.0552 | 1.2608 | 1.001 | 1.077 | 0.753
2012-10-31 12:19 | 23.233 | 20.4833 | 20.1555 | 20.2195 | 19.9395 | 47.1091 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055588 | 0.90447 | 0.050278 | 16.271 | 19.1945 | 3.2477 | 0.0552 | 1.2888 | 0.961 | 1.025 | 0.745
2012-10-31 12:20 | 23.2442 | 20.4106 | 20.1747 | 20.2587 | 19.9507 | 47.101 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055585 | 0.90438 | 0.05027 | 16.2703 | 19.1977 | 3.2471 | 0.0552 | 1.2129 | 0.977 | 1.061 | 0.753
2012-10-31 12:20 | 23.2487 | 20.4231 | 20.2152 | 20.2712 | 19.9712 | 47.1051 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055578 | 0.9043 | 0.050259 | 16.2708 | 19.2142 | 3.2474 | 0.0552 | 1.2089 | 1.001 | 1.057 | 0.757
2012-10-31 12:20 | 23.2457 | 20.44 | 20.1962 | 20.2402 | 19.9362 | 47.1028 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055578 | 0.90414 | 0.05025 | 16.2679 | 19.2152 | 3.2473 | 0.0552 | 1.2248 | 0.981 | 1.025 | 0.721
2012-10-31 12:20 | 23.248 | 20.4344 | 20.1705 | 20.2585 | 19.9385 | 47.1149 | 0.014256 | 0.34569 | 0.004928 | 24.2485 | 0.0556 | 0.90482 | 0.050308 | 16.2737 | 19.2135 | 3.2481 | 0.0552 | 1.2209 | 0.957 | 1.045 | 0.725
2012-10-31 12:20 | 23.2517 | 20.4141 | 20.1822 | 20.2502 | 19.9542 | 47.1039 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055569 | 0.90408 | 0.050239 | 16.2695 | 19.2172 | 3.2473 | 0.0552 | 1.1969 | 0.965 | 1.033 | 0.737
2012-10-31 12:20 | 23.248 | 20.4423 | 20.1705 | 20.2265 | 19.8945 | 47.0924 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.2296 | 3.2466 | 0.0552 | 1.2127 | 0.9409 | 0.9969 | 0.6649
2012-10-31 12:20 | 23.2502 | 20.4406 | 20.1727 | 20.2087 | 19.9487 | 47.1028 | 0.014244 | 0.3457 | 0.004924 | 24.2699 | 0.055569 | 0.90419 | 0.050245 | 16.2716 | 19.2197 | 3.2473 | 0.0552 | 1.2209 | 0.953 | 0.989 | 0.729
2012-10-31 12:20 | 23.251 | 20.4054 | 20.1855 | 20.2255 | 19.9175 | 47.0993 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055562 | 0.90412 | 0.050235 | 16.2723 | 19.2005 | 3.247 | 0.0552 | 1.2049 | 0.985 | 1.025 | 0.717
2012-10-31 12:20 | 23.2465 | 20.4329 | 20.173 | 20.233 | 19.901 | 47.0935 | 0.014244 | 0.34573 | 0.004925 | 24.272 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.2441 | 3.2466 | 0.0552 | 1.1888 | 0.9289 | 0.9889 | 0.6569
2012-10-31 12:20 | 23.2555 | 20.3979 | 20.19 | 20.21 | 19.95 | 47.0889 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.3012 | 3.2463 | 0.0552 | 1.0967 | 0.8888 | 0.9088 | 0.6488
2012-10-31 12:20 | 23.2599 | 20.4383 | 20.1904 | 20.2184 | 19.9344 | 47.1016 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.2735 | 3.2472 | 0.0552 | 1.1648 | 0.9169 | 0.9449 | 0.6609
2012-10-31 12:20 | 23.2607 | 20.4511 | 20.1552 | 20.2592 | 19.9192 | 47.0958 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.2703 | 3.2468 | 0.0552 | 1.1808 | 0.8849 | 0.9889 | 0.6489
2012-10-31 12:20 | 23.2525 | 20.4349 | 20.195 | 20.199 | 19.907 | 47.0883 | 0.014228 | 0.34579 | 0.00492 | 24.3033 | 0.055578 | 0.90433 | 0.050261 | 16.2713 | 19.2501 | 3.2463 | 0.0552 | 1.1848 | 0.9449 | 0.9489 | 0.6569
2012-10-31 12:20 | 23.2525 | 20.4069 | 20.195 | 20.219 | 19.923 | 47.0877 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2541 | 3.2462 | 0.0552 | 1.1528 | 0.9409 | 0.9649 | 0.6689
2012-10-31 12:20 | 23.2562 | 20.4146 | 20.1787 | 20.2187 | 19.9547 | 47.0947 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2458 | 3.2467 | 0.0552 | 1.1688 | 0.9329 | 0.9729 | 0.7089
2012-10-31 12:20 | 23.2592 | 20.3936 | 20.1737 | 20.2097 | 19.9177 | 47.0935 | 0.014222 | 0.34579 | 0.004918 | 24.3136 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.2207 | 3.2466 | 0.0552 | 1.1729 | 0.953 | 0.989 | 0.697
2012-10-31 12:20 | 23.2622 | 20.4086 | 20.1567 | 20.2447 | 19.8966 | 47.09 | 0.014241 | 0.34577 | 0.004924 | 24.2802 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.2478 | 3.2464 | 0.0552 | 1.1608 | 0.9089 | 0.9969 | 0.6488
2012-10-31 12:20 | 23.2622 | 20.3846 | 20.1807 | 20.2047 | 19.9087 | 47.0941 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.1957 | 3.2467 | 0.0552 | 1.1889 | 0.985 | 1.009 | 0.713
2012-10-31 12:20 | 23.2614 | 20.4478 | 20.1279 | 20.2119 | 19.9439 | 47.09 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.1949 | 3.2464 | 0.0552 | 1.2529 | 0.933 | 1.017 | 0.749
2012-10-31 12:20 | 23.2637 | 20.3941 | 20.1542 | 20.1902 | 19.9502 | 47.0976 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055575 | 0.9043 | 0.050256 | 16.2716 | 19.1691 | 3.2469 | 0.0552 | 1.225 | 0.9851 | 1.0211 | 0.7811
2012-10-31 12:20 | 23.2667 | 20.4011 | 20.1332 | 20.1972 | 19.9452 | 47.0831 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055588 | 0.90424 | 0.050265 | 16.2668 | 19.2002 | 3.2459 | 0.0552 | 1.2009 | 0.933 | 0.997 | 0.745
2012-10-31 12:20 | 23.2592 | 20.4096 | 20.1537 | 20.1617 | 19.9297 | 47.0837 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055591 | 0.90437 | 0.050275 | 16.2682 | 19.2007 | 3.246 | 0.0552 | 1.2089 | 0.953 | 0.961 | 0.729
2012-10-31 12:20 | 23.2667 | 20.4051 | 20.1812 | 20.2132 | 19.9092 | 47.0929 | 0.014219 | 0.34577 | 0.004917 | 24.3177 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.2803 | 3.2466 | 0.0552 | 1.1248 | 0.9009 | 0.9329 | 0.6289
2012-10-31 12:20 | 23.2562 | 20.3666 | 20.1787 | 20.1867 | 19.8626 | 47.0872 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055572 | 0.90408 | 0.050242 | 16.2686 | 19.2618 | 3.2462 | 0.0552 | 1.1048 | 0.9169 | 0.9249 | 0.6008
2012-10-31 12:21 | 23.2592 | 20.4136 | 20.1657 | 20.1817 | 19.8736 | 47.0981 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055559 | 0.90405 | 0.050228 | 16.2719 | 19.2528 | 3.2469 | 0.0552 | 1.1608 | 0.9129 | 0.9289 | 0.6208
2012-10-31 12:21 | 23.2659 | 20.4043 | 20.1724 | 20.2044 | 19.9364 | 47.0831 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2274 | 3.2459 | 0.0552 | 1.1769 | 0.945 | 0.977 | 0.709
2012-10-31 12:21 | 23.2652 | 20.3476 | 20.1477 | 20.1957 | 19.9036 | 47.0756 | 0.014247 | 0.34572 | 0.004925 | 24.2659 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.2427 | 3.2454 | 0.0552 | 1.1049 | 0.905 | 0.953 | 0.6609
2012-10-31 12:21 | 23.2682 | 20.3986 | 20.1947 | 20.1867 | 19.9227 | 47.0924 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2658 | 3.2466 | 0.0552 | 1.1328 | 0.9289 | 0.9209 | 0.6569
2012-10-31 12:21 | 23.2674 | 20.3618 | 20.1539 | 20.1819 | 19.9339 | 47.0952 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2449 | 3.2467 | 0.0552 | 1.1169 | 0.909 | 0.937 | 0.689
2012-10-31 12:21 | 23.2652 | 20.3756 | 20.1477 | 20.1957 | 19.9036 | 47.1016 | 0.014234 | 0.34579 | 0.004922 | 24.2931 | 0.055581 | 0.90411 | 0.050251 | 16.2665 | 19.2347 | 3.2472 | 0.0552 | 1.1409 | 0.913 | 0.961 | 0.6689
2012-10-31 12:21 | 23.2674 | 20.3858 | 20.1499 | 20.2019 | 19.9058 | 47.0831 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.2169 | 3.2459 | 0.0552 | 1.1689 | 0.933 | 0.985 | 0.6889
2012-10-31 12:21 | 23.2599 | 20.3383 | 20.1144 | 20.1744 | 19.9064 | 47.0791 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055575 | 0.90411 | 0.050246 | 16.2682 | 19.2174 | 3.2456 | 0.0552 | 1.1209 | 0.897 | 0.957 | 0.689
2012-10-31 12:21 | 23.2607 | 20.3951 | 20.1112 | 20.1832 | 19.8991 | 47.0721 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055559 | 0.90427 | 0.05024 | 16.2758 | 19.2463 | 3.2452 | 0.0552 | 1.1488 | 0.8649 | 0.9369 | 0.6528
2012-10-31 12:21 | 23.2689 | 20.3793 | 20.1474 | 20.2114 | 19.8873 | 47.0912 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.055566 | 0.90402 | 0.050233 | 16.2693 | 19.2064 | 3.2465 | 0.0552 | 1.1729 | 0.941 | 1.005 | 0.6809
2012-10-31 12:21 | 23.2734 | 20.3678 | 20.1279 | 20.1959 | 19.9078 | 47.0796 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055588 | 0.90411 | 0.050258 | 16.2644 | 19.267 | 3.2457 | 0.0552 | 1.1008 | 0.8609 | 0.9289 | 0.6408
2012-10-31 12:21 | 23.2652 | 20.3436 | 20.1037 | 20.1717 | 19.8876 | 47.0837 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.05555 | 0.90414 | 0.050225 | 16.2761 | 19.1826 | 3.246 | 0.0551 | 1.161 | 0.9211 | 0.9891 | 0.705
2012-10-31 12:21 | 23.2532 | 20.3876 | 20.0877 | 20.1477 | 19.8876 | 47.0866 | 0.014241 | 0.34577 | 0.004924 | 24.2802 | 0.055556 | 0.90417 | 0.050232 | 16.2749 | 19.1947 | 3.2462 | 0.0552 | 1.1929 | 0.893 | 0.953 | 0.6929
2012-10-31 12:21 | 23.2584 | 20.3408 | 20.1129 | 20.1489 | 19.8808 | 47.0872 | 0.014244 | 0.3457 | 0.004924 | 24.2699 | 0.055566 | 0.9043 | 0.050248 | 16.2743 | 19.2119 | 3.2462 | 0.0552 | 1.1289 | 0.901 | 0.937 | 0.6689
2012-10-31 12:21 | 23.2584 | 20.3688 | 20.1289 | 20.1849 | 19.9049 | 47.0889 | 0.014222 | 0.34582 | 0.004918 | 24.3156 | 0.055575 | 0.90415 | 0.050248 | 16.269 | 19.1959 | 3.2463 | 0.0552 | 1.1729 | 0.933 | 0.989 | 0.709
2012-10-31 12:21 | 23.2487 | 20.3591 | 20.1152 | 20.1632 | 19.8551 | 47.1004 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055581 | 0.90431 | 0.050263 | 16.2701 | 19.2102 | 3.2471 | 0.0552 | 1.1489 | 0.905 | 0.953 | 0.6449
2012-10-31 12:21 | 23.2495 | 20.3439 | 20.116 | 20.18 | 19.896 | 47.0877 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.215 | 3.2462 | 0.0552 | 1.1289 | 0.901 | 0.965 | 0.681
2012-10-31 12:21 | 23.2562 | 20.3666 | 20.1227 | 20.1867 | 19.8906 | 47.0976 | 0.014231 | 0.34576 | 0.00492 | 24.2962 | 0.055581 | 0.90428 | 0.050261 | 16.2696 | 19.2458 | 3.2469 | 0.0552 | 1.1208 | 0.8769 | 0.9409 | 0.6448
2012-10-31 12:21 | 23.2525 | 20.3629 | 20.099 | 20.175 | 19.8589 | 47.0883 | 0.014247 | 0.34576 | 0.004926 | 24.2689 | 0.055562 | 0.90408 | 0.050232 | 16.2716 | 19.2862 | 3.2463 | 0.0552 | 1.0767 | 0.8128 | 0.8888 | 0.5727
2012-10-31 12:21 | 23.2532 | 20.3756 | 20.1477 | 20.1477 | 19.9157 | 47.086 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055562 | 0.90407 | 0.050232 | 16.2713 | 19.2708 | 3.2461 | 0.0552 | 1.1048 | 0.8769 | 0.8769 | 0.6449
2012-10-31 12:21 | 23.2517 | 20.3261 | 20.1182 | 20.1502 | 19.8701 | 47.0941 | 0.014225 | 0.34579 | 0.004919 | 24.3085 | 0.055588 | 0.90433 | 0.05027 | 16.2683 | 19.2814 | 3.2467 | 0.0552 | 1.0447 | 0.8368 | 0.8688 | 0.5887
2012-10-31 12:21 | 23.2457 | 20.3601 | 20.1002 | 20.1562 | 19.8922 | 47.1039 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.2553 | 3.2473 | 0.0552 | 1.1048 | 0.8449 | 0.9009 | 0.6369
2012-10-31 12:22 | 23.251 | 20.3614 | 20.1375 | 20.1415 | 19.8894 | 47.1062 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055566 | 0.90407 | 0.050235 | 16.2701 | 19.2406 | 3.2475 | 0.0552 | 1.1208 | 0.8969 | 0.9009 | 0.6488
2012-10-31 12:22 | 23.248 | 20.3224 | 20.1225 | 20.1385 | 19.8744 | 47.1045 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055581 | 0.90421 | 0.050257 | 16.2683 | 19.2496 | 3.2474 | 0.0552 | 1.0728 | 0.8729 | 0.8889 | 0.6248
2012-10-31 12:22 | 23.2525 | 20.3389 | 20.135 | 20.175 | 19.8869 | 47.0877 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055575 | 0.90435 | 0.050259 | 16.2727 | 19.2461 | 3.2462 | 0.0552 | 1.0928 | 0.8889 | 0.9289 | 0.6408
2012-10-31 12:22 | 23.2457 | 20.3241 | 20.1002 | 20.1042 | 19.9002 | 47.0779 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055575 | 0.90427 | 0.050255 | 16.2711 | 19.2794 | 3.2456 | 0.0552 | 1.0447 | 0.8208 | 0.8248 | 0.6208
2012-10-31 12:22 | 23.2517 | 20.3541 | 20.1222 | 20.1342 | 19.8901 | 47.0825 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055597 | 0.90441 | 0.050283 | 16.2673 | 19.2413 | 3.2459 | 0.0552 | 1.1128 | 0.8809 | 0.8929 | 0.6488
2012-10-31 12:22 | 23.248 | 20.3424 | 20.1105 | 20.1385 | 19.8905 | 47.0779 | 0.014244 | 0.34576 | 0.004925 | 24.274 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.2416 | 3.2456 | 0.0552 | 1.1008 | 0.8689 | 0.8969 | 0.6489
2012-10-31 12:22 | 23.251 | 20.3015 | 20.1255 | 20.1215 | 19.8494 | 47.0837 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055578 | 0.90411 | 0.050249 | 16.2674 | 19.2165 | 3.246 | 0.0552 | 1.085 | 0.909 | 0.905 | 0.6329
2012-10-31 12:22 | 23.2517 | 20.3541 | 20.1182 | 20.1062 | 19.9022 | 47.09 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055585 | 0.90412 | 0.050256 | 16.2656 | 19.2092 | 3.2464 | 0.0552 | 1.1449 | 0.909 | 0.897 | 0.693
2012-10-31 12:22 | 23.2457 | 20.2762 | 20.1122 | 20.1642 | 19.8601 | 47.086 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055566 | 0.90415 | 0.05024 | 16.2717 | 19.2072 | 3.2461 | 0.0552 | 1.069 | 0.905 | 0.957 | 0.6529
2012-10-31 12:22 | 23.2487 | 20.3031 | 20.1392 | 20.0952 | 19.8831 | 47.0808 | 0.014225 | 0.3458 | 0.004919 | 24.3095 | 0.055581 | 0.90418 | 0.050255 | 16.2678 | 19.2503 | 3.2458 | 0.0552 | 1.0528 | 0.8889 | 0.8449 | 0.6328
2012-10-31 12:22 | 23.2495 | 20.284 | 20.112 | 20.116 | 19.8479 | 47.0802 | 0.014228 | 0.34582 | 0.00492 | 24.3054 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.2351 | 3.2457 | 0.0552 | 1.0489 | 0.8769 | 0.8809 | 0.6128
2012-10-31 12:22 | 23.248 | 20.3504 | 20.1305 | 20.1305 | 19.8784 | 47.0796 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055578 | 0.90424 | 0.050256 | 16.2697 | 19.2616 | 3.2457 | 0.0552 | 1.0888 | 0.8689 | 0.8689 | 0.6168
2012-10-31 12:22 | 23.239 | 20.3094 | 20.1335 | 20.1375 | 19.8534 | 47.0935 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2646 | 3.2466 | 0.0552 | 1.0448 | 0.8689 | 0.8729 | 0.5888
2012-10-31 12:22 | 23.239 | 20.3334 | 20.1295 | 20.1015 | 19.8574 | 47.0854 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055572 | 0.90414 | 0.050245 | 16.2696 | 19.2286 | 3.2461 | 0.0552 | 1.1048 | 0.9009 | 0.8729 | 0.6288
2012-10-31 12:22 | 23.242 | 20.3124 | 20.1165 | 20.1485 | 19.8524 | 47.0796 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055581 | 0.90408 | 0.05025 | 16.266 | 19.2797 | 3.2457 | 0.0552 | 1.0327 | 0.8368 | 0.8688 | 0.5727
2012-10-31 12:22 | 23.2353 | 20.3177 | 20.1218 | 20.1018 | 19.8737 | 47.0848 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055566 | 0.90407 | 0.050235 | 16.2701 | 19.269 | 3.246 | 0.0552 | 1.0487 | 0.8528 | 0.8328 | 0.6047
2012-10-31 12:22 | 23.2383 | 20.2888 | 20.1088 | 20.1408 | 19.8287 | 47.0935 | 0.014253 | 0.34572 | 0.004927 | 24.2557 | 0.055575 | 0.90428 | 0.050255 | 16.2714 | 19.288 | 3.2466 | 0.0552 | 1.0008 | 0.8208 | 0.8528 | 0.5407
2012-10-31 12:22 | 23.2405 | 20.3109 | 20.107 | 20.151 | 19.8269 | 47.0866 | 0.014228 | 0.3458 | 0.00492 | 24.3043 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.2902 | 3.2462 | 0.0552 | 1.0207 | 0.8168 | 0.8608 | 0.5367
2012-10-31 12:22 | 23.2427 | 20.3011 | 20.0892 | 20.1052 | 19.8771 | 47.0825 | 0.014241 | 0.34579 | 0.004924 | 24.2812 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.2844 | 3.2459 | 0.0552 | 1.0167 | 0.8048 | 0.8208 | 0.5927
2012-10-31 12:22 | 23.2398 | 20.3022 | 20.1463 | 20.1103 | 19.8782 | 47.0785 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.055572 | 0.90402 | 0.050238 | 16.2676 | 19.2654 | 3.2456 | 0.0552 | 1.0368 | 0.8809 | 0.8449 | 0.6128
2012-10-31 12:22 | 23.2308 | 20.3172 | 20.0893 | 20.1213 | 19.8733 | 47.0831 | 0.014247 | 0.34573 | 0.004926 | 24.2669 | 0.055588 | 0.90425 | 0.050266 | 16.2671 | 19.2845 | 3.2459 | 0.0552 | 1.0327 | 0.8048 | 0.8368 | 0.5888
2012-10-31 12:22 | 23.2323 | 20.3027 | 20.1228 | 20.1068 | 19.8347 | 47.0785 | 0.014234 | 0.34582 | 0.004922 | 24.2951 | 0.055585 | 0.90424 | 0.050262 | 16.2677 | 19.306 | 3.2456 | 0.0552 | 0.9967 | 0.8168 | 0.8008 | 0.5287
2012-10-31 12:22 | 23.227 | 20.2735 | 20.0975 | 20.1015 | 19.8134 | 47.0819 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.2967 | 3.2458 | 0.0552 | 0.9768 | 0.8008 | 0.8048 | 0.5167
2012-10-31 12:23 | 23.2345 | 20.281 | 20.133 | 20.121 | 19.8409 | 47.0808 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055547 | 0.90409 | 0.05022 | 16.2762 | 19.3283 | 3.2458 | 0.0551 | 0.9527 | 0.8047 | 0.7927 | 0.5126
2012-10-31 12:23 | 23.2308 | 20.3332 | 20.1333 | 20.1333 | 19.8612 | 47.0796 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055566 | 0.90409 | 0.050237 | 16.2706 | 19.3206 | 3.2457 | 0.0552 | 1.0126 | 0.8127 | 0.8127 | 0.5406
2012-10-31 12:23 | 23.2241 | 20.2586 | 20.1146 | 20.0946 | 19.8185 | 47.0756 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.3139 | 3.2454 | 0.0552 | 0.9447 | 0.8007 | 0.7807 | 0.5046
2012-10-31 12:23 | 23.2375 | 20.236 | 20.136 | 20.108 | 19.8199 | 47.0756 | 0.014241 | 0.34576 | 0.004924 | 24.2791 | 0.055585 | 0.90421 | 0.050261 | 16.2672 | 19.3513 | 3.2454 | 0.0552 | 0.8847 | 0.7847 | 0.7567 | 0.4686
2012-10-31 12:23 | 23.23 | 20.2964 | 20.1285 | 20.1005 | 19.8324 | 47.0623 | 0.014253 | 0.3458 | 0.004929 | 24.2617 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.3719 | 3.2445 | 0.0552 | 0.9245 | 0.7566 | 0.7286 | 0.4605
2012-10-31 12:23 | 23.2293 | 20.2877 | 20.1118 | 20.1038 | 19.8597 | 47.0739 | 0.01425 | 0.3457 | 0.004926 | 24.2597 | 0.055569 | 0.90418 | 0.050244 | 16.2713 | 19.3271 | 3.2453 | 0.0552 | 0.9606 | 0.7847 | 0.7767 | 0.5326
2012-10-31 12:23 | 23.2375 | 20.2959 | 20.148 | 20.136 | 19.8559 | 47.0825 | 0.014225 | 0.34579 | 0.004919 | 24.3085 | 0.055585 | 0.90422 | 0.050261 | 16.2674 | 19.3353 | 3.2459 | 0.0552 | 0.9606 | 0.8127 | 0.8007 | 0.5206
2012-10-31 12:23 | 23.2323 | 20.2828 | 20.1428 | 20.1108 | 19.8307 | 47.0773 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055585 | 0.90424 | 0.050262 | 16.2677 | 19.3902 | 3.2455 | 0.0552 | 0.8926 | 0.7526 | 0.7206 | 0.4405
2012-10-31 12:23 | 23.2241 | 20.2746 | 20.1026 | 20.0906 | 19.8225 | 47.0837 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055581 | 0.90421 | 0.050257 | 16.2683 | 19.3259 | 3.246 | 0.0552 | 0.9487 | 0.7767 | 0.7647 | 0.4966
2012-10-31 12:23 | 23.2248 | 20.2553 | 20.1193 | 20.1353 | 19.8272 | 47.0681 | 0.014222 | 0.34577 | 0.004918 | 24.3126 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.2945 | 3.2449 | 0.0552 | 0.9608 | 0.8248 | 0.8408 | 0.5327
2012-10-31 12:23 | 23.2226 | 20.2611 | 20.1051 | 20.1011 | 19.841 | 47.0663 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055585 | 0.90428 | 0.050265 | 16.2685 | 19.3444 | 3.2448 | 0.0552 | 0.9167 | 0.7607 | 0.7567 | 0.4966
2012-10-31 12:23 | 23.2196 | 20.2581 | 20.1381 | 20.0861 | 19.798 | 47.0692 | 0.014216 | 0.34575 | 0.004915 | 24.3208 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2773 | 3.245 | 0.0552 | 0.9808 | 0.8608 | 0.8088 | 0.5207
2012-10-31 12:23 | 23.23 | 20.2245 | 20.1205 | 20.0605 | 19.8244 | 47.0629 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.2717 | 3.2445 | 0.0552 | 0.9528 | 0.8488 | 0.7888 | 0.5527
2012-10-31 12:23 | 23.2241 | 20.2746 | 20.1386 | 20.0706 | 19.8225 | 47.0727 | 0.014247 | 0.34569 | 0.004925 | 24.2638 | 0.055581 | 0.90409 | 0.05025 | 16.2662 | 19.2898 | 3.2452 | 0.0552 | 0.9848 | 0.8488 | 0.7808 | 0.5327
2012-10-31 12:23 | 23.2173 | 20.2478 | 20.1518 | 20.0838 | 19.8638 | 47.0779 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055553 | 0.90412 | 0.050227 | 16.275 | 19.3151 | 3.2456 | 0.0551 | 0.9327 | 0.8367 | 0.7687 | 0.5487
2012-10-31 12:23 | 23.2196 | 20.2501 | 20.1221 | 20.0861 | 19.834 | 47.0744 | 0.01425 | 0.34577 | 0.004927 | 24.2648 | 0.055578 | 0.90418 | 0.050253 | 16.2687 | 19.2773 | 3.2453 | 0.0552 | 0.9728 | 0.8448 | 0.8088 | 0.5567
2012-10-31 12:23 | 23.2263 | 20.2528 | 20.1488 | 20.1048 | 19.8407 | 47.0739 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055572 | 0.90414 | 0.050245 | 16.2696 | 19.3 | 3.2453 | 0.0552 | 0.9528 | 0.8488 | 0.8048 | 0.5407
2012-10-31 12:23 | 23.2181 | 20.2246 | 20.1366 | 20.1006 | 19.8125 | 47.0663 | 0.014244 | 0.3457 | 0.004924 | 24.2699 | 0.055581 | 0.90404 | 0.050247 | 16.2652 | 19.2678 | 3.2448 | 0.0552 | 0.9568 | 0.8688 | 0.8328 | 0.5447
2012-10-31 12:23 | 23.2181 | 20.2526 | 20.1166 | 20.0806 | 19.8405 | 47.071 | 0.014225 | 0.34582 | 0.004919 | 24.3105 | 0.055569 | 0.90414 | 0.050242 | 16.2705 | 19.2397 | 3.2451 | 0.0552 | 1.0129 | 0.8769 | 0.8409 | 0.6008
2012-10-31 12:23 | 23.2226 | 20.2331 | 20.1771 | 20.1011 | 19.853 | 47.064 | 0.014231 | 0.3458 | 0.004921 | 24.2992 | 0.055597 | 0.90433 | 0.050278 | 16.2657 | 19.2923 | 3.2446 | 0.0552 | 0.9408 | 0.8848 | 0.8088 | 0.5607
2012-10-31 12:23 | 23.2136 | 20.2321 | 20.0961 | 20.1201 | 19.828 | 47.0675 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.2793 | 3.2448 | 0.0552 | 0.9528 | 0.8168 | 0.8408 | 0.5487
2012-10-31 12:23 | 23.2113 | 20.2418 | 20.1138 | 20.0858 | 19.8337 | 47.0588 | 0.014244 | 0.34577 | 0.004925 | 24.2751 | 0.055578 | 0.90433 | 0.050261 | 16.2713 | 19.269 | 3.2442 | 0.0552 | 0.9728 | 0.8448 | 0.8168 | 0.5647
2012-10-31 12:24 | 23.2173 | 20.2478 | 20.1118 | 20.0678 | 19.8517 | 47.0704 | 0.014238 | 0.34577 | 0.004923 | 24.2853 | 0.055603 | 0.9046 | 0.050298 | 16.2689 | 19.291 | 3.245 | 0.0552 | 0.9568 | 0.8208 | 0.7768 | 0.5607
2012-10-31 12:24 | 23.2158 | 20.2063 | 20.1023 | 20.0823 | 19.8623 | 47.0571 | 0.014222 | 0.34573 | 0.004917 | 24.3095 | 0.055575 | 0.90427 | 0.050255 | 16.2711 | 19.3336 | 3.2441 | 0.0552 | 0.8727 | 0.7687 | 0.7487 | 0.5287
2012-10-31 12:24 | 23.2173 | 20.2438 | 20.1198 | 20.0518 | 19.8357 | 47.0606 | 0.014238 | 0.34579 | 0.004923 | 24.2863 | 0.055575 | 0.90414 | 0.050247 | 16.2688 | 19.3311 | 3.2444 | 0.0552 | 0.9127 | 0.7887 | 0.7207 | 0.5046
2012-10-31 12:24 | 23.2211 | 20.2795 | 20.1156 | 20.0636 | 19.8115 | 47.0652 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055566 | 0.90424 | 0.050245 | 16.2732 | 19.2989 | 3.2447 | 0.0552 | 0.9806 | 0.8167 | 0.7647 | 0.5126
2012-10-31 12:24 | 23.2211 | 20.2156 | 20.0796 | 20.0796 | 19.8315 | 47.0704 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055566 | 0.90424 | 0.050245 | 16.2732 | 19.2427 | 3.245 | 0.0552 | 0.9729 | 0.8369 | 0.8369 | 0.5888
2012-10-31 12:24 | 23.2136 | 20.2001 | 20.0881 | 20.0721 | 19.828 | 47.0531 | 0.014244 | 0.34572 | 0.004924 | 24.271 | 0.055572 | 0.90419 | 0.050248 | 16.2707 | 19.2633 | 3.2438 | 0.0552 | 0.9368 | 0.8248 | 0.8088 | 0.5647
2012-10-31 12:24 | 23.2151 | 20.1936 | 20.1296 | 20.0896 | 19.8215 | 47.0635 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055585 | 0.90443 | 0.050273 | 16.271 | 19.2688 | 3.2446 | 0.0552 | 0.9248 | 0.8608 | 0.8208 | 0.5527
2012-10-31 12:24 | 23.2166 | 20.2431 | 20.0831 | 20.0631 | 19.819 | 47.0617 | 0.014247 | 0.34576 | 0.004926 | 24.2689 | 0.055588 | 0.9044 | 0.050274 | 16.2696 | 19.2703 | 3.2444 | 0.0552 | 0.9728 | 0.8128 | 0.7928 | 0.5487
2012-10-31 12:24 | 23.2151 | 20.2256 | 20.0856 | 20.0576 | 19.8295 | 47.0594 | 0.014234 | 0.34583 | 0.004923 | 24.2961 | 0.055566 | 0.90408 | 0.050236 | 16.2704 | 19.2648 | 3.2443 | 0.0552 | 0.9608 | 0.8208 | 0.7928 | 0.5647
2012-10-31 12:24 | 23.2098 | 20.2283 | 20.1163 | 20.0723 | 19.8042 | 47.06 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055572 | 0.90437 | 0.050258 | 16.2738 | 19.2395 | 3.2443 | 0.0552 | 0.9888 | 0.8768 | 0.8328 | 0.5647
2012-10-31 12:24 | 23.2054 | 20.2119 | 20.0879 | 20.0919 | 19.8278 | 47.0617 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055559 | 0.90414 | 0.050233 | 16.2735 | 19.2471 | 3.2444 | 0.0552 | 0.9648 | 0.8408 | 0.8448 | 0.5807
2012-10-31 12:24 | 23.2024 | 20.2489 | 20.0649 | 20.0369 | 19.7848 | 47.0594 | 0.014222 | 0.34577 | 0.004918 | 24.3126 | 0.055591 | 0.90438 | 0.050276 | 16.2685 | 19.2761 | 3.2443 | 0.0552 | 0.9728 | 0.7888 | 0.7608 | 0.5087
2012-10-31 12:24 | 23.2001 | 20.1866 | 20.1226 | 20.0466 | 19.7905 | 47.0588 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055578 | 0.90433 | 0.050261 | 16.2713 | 19.2578 | 3.2442 | 0.0552 | 0.9288 | 0.8648 | 0.7888 | 0.5327
2012-10-31 12:24 | 23.2016 | 20.1961 | 20.0961 | 20.0761 | 19.78 | 47.0583 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055566 | 0.90418 | 0.050242 | 16.2722 | 19.2192 | 3.2442 | 0.0552 | 0.9769 | 0.8769 | 0.8569 | 0.5608
2012-10-31 12:24 | 23.2069 | 20.2014 | 20.1054 | 20.0894 | 19.7733 | 47.0583 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055575 | 0.90431 | 0.050257 | 16.2719 | 19.2566 | 3.2442 | 0.0552 | 0.9448 | 0.8488 | 0.8328 | 0.5167
2012-10-31 12:24 | 23.2024 | 20.1889 | 20.1089 | 20.0689 | 19.8128 | 47.0438 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055591 | 0.90438 | 0.050276 | 16.2685 | 19.2681 | 3.2432 | 0.0552 | 0.9208 | 0.8408 | 0.8008 | 0.5447
2012-10-31 12:24 | 23.1919 | 20.1784 | 20.0704 | 20.0384 | 19.8023 | 47.0583 | 0.014247 | 0.34572 | 0.004925 | 24.2659 | 0.055556 | 0.90404 | 0.050225 | 16.2725 | 19.2616 | 3.2442 | 0.0552 | 0.9168 | 0.8088 | 0.7768 | 0.5407
2012-10-31 12:24 | 23.1926 | 20.1871 | 20.1031 | 20.0591 | 19.819 | 47.0525 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055575 | 0.90443 | 0.050263 | 16.274 | 19.3225 | 3.2438 | 0.0552 | 0.8646 | 0.7806 | 0.7366 | 0.4965
2012-10-31 12:24 | 23.1859 | 20.2124 | 20.0604 | 20.0404 | 19.8043 | 47.0536 | 0.014238 | 0.34576 | 0.004923 | 24.2842 | 0.055559 | 0.90411 | 0.050231 | 16.2729 | 19.2596 | 3.2439 | 0.0552 | 0.9528 | 0.8008 | 0.7808 | 0.5447
2012-10-31 12:24 | 23.1934 | 20.2239 | 20.0799 | 20.0519 | 19.8278 | 47.049 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055569 | 0.90414 | 0.050242 | 16.2705 | 19.3353 | 3.2436 | 0.0552 | 0.8886 | 0.7446 | 0.7166 | 0.4925
2012-10-31 12:24 | 23.1904 | 20.2089 | 20.1089 | 20.0329 | 19.7728 | 47.0496 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055578 | 0.90435 | 0.050262 | 16.2718 | 19.3283 | 3.2436 | 0.0552 | 0.8806 | 0.7806 | 0.7046 | 0.4445
2012-10-31 12:24 | 23.1867 | 20.2052 | 20.0572 | 20.0372 | 19.7851 | 47.0646 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.05555 | 0.90417 | 0.050226 | 16.2766 | 19.2805 | 3.2446 | 0.0551 | 0.9247 | 0.7767 | 0.7567 | 0.5046
2012-10-31 12:25 | 23.1934 | 20.1959 | 20.0839 | 20.0639 | 19.7558 | 47.049 | 0.014216 | 0.34576 | 0.004915 | 24.3218 | 0.055575 | 0.90433 | 0.050258 | 16.2722 | 19.2832 | 3.2436 | 0.0552 | 0.9127 | 0.8007 | 0.7807 | 0.4726
2012-10-31 12:25 | 23.1926 | 20.2391 | 20.0831 | 20.0271 | 19.783 | 47.0542 | 0.014244 | 0.34577 | 0.004925 | 24.2751 | 0.055562 | 0.90414 | 0.050236 | 16.2726 | 19.3104 | 3.2439 | 0.0552 | 0.9287 | 0.7727 | 0.7167 | 0.4726
2012-10-31 12:25 | 23.1912 | 20.1897 | 20.0537 | 20.0297 | 19.8016 | 47.0594 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055569 | 0.90408 | 0.050239 | 16.2695 | 19.309 | 3.2443 | 0.0552 | 0.8807 | 0.7447 | 0.7207 | 0.4926
2012-10-31 12:25 | 23.1926 | 20.2191 | 20.0711 | 20.0191 | 19.811 | 47.0403 | 0.014222 | 0.34575 | 0.004917 | 24.3106 | 0.055588 | 0.90435 | 0.050271 | 16.2689 | 19.3144 | 3.243 | 0.0552 | 0.9047 | 0.7567 | 0.7047 | 0.4966
2012-10-31 12:25 | 23.1919 | 20.1904 | 20.0184 | 20.0384 | 19.7743 | 47.0496 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2817 | 3.2436 | 0.0552 | 0.9087 | 0.7367 | 0.7567 | 0.4926
2012-10-31 12:25 | 23.1852 | 20.1517 | 20.0477 | 20.0637 | 19.7716 | 47.0565 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055578 | 0.90418 | 0.050253 | 16.2687 | 19.299 | 3.2441 | 0.0552 | 0.8527 | 0.7487 | 0.7647 | 0.4726
2012-10-31 12:25 | 23.1837 | 20.1862 | 20.0182 | 20.0182 | 19.7421 | 47.0531 | 0.014247 | 0.34575 | 0.004926 | 24.2679 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.2735 | 3.2438 | 0.0552 | 0.9127 | 0.7447 | 0.7447 | 0.4686
2012-10-31 12:25 | 23.1904 | 20.1929 | 20.0049 | 20.0049 | 19.7768 | 47.0513 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055569 | 0.90422 | 0.050247 | 16.2721 | 19.2882 | 3.2437 | 0.0552 | 0.9047 | 0.7167 | 0.7167 | 0.4886
2012-10-31 12:25 | 23.1912 | 20.1937 | 20.0177 | 20.0177 | 19.7616 | 47.045 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055578 | 0.90402 | 0.050244 | 16.2658 | 19.2609 | 3.2433 | 0.0552 | 0.9328 | 0.7568 | 0.7568 | 0.5007
2012-10-31 12:25 | 23.1934 | 20.2119 | 20.0159 | 19.9999 | 19.8318 | 47.045 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055562 | 0.90405 | 0.050231 | 16.271 | 19.2471 | 3.2433 | 0.0552 | 0.9648 | 0.7688 | 0.7528 | 0.5847
2012-10-31 12:25 | 23.1934 | 20.1919 | 20.0079 | 19.9759 | 19.7518 | 47.034 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.2792 | 3.2425 | 0.0552 | 0.9127 | 0.7287 | 0.6967 | 0.4726
2012-10-31 12:25 | 23.1956 | 20.1741 | 19.9941 | 20.0181 | 19.742 | 47.0467 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055594 | 0.90435 | 0.050277 | 16.2671 | 19.2774 | 3.2434 | 0.0552 | 0.8967 | 0.7167 | 0.7407 | 0.4646
2012-10-31 12:25 | 23.1919 | 20.1784 | 20.0144 | 20.0584 | 19.7263 | 47.0444 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.2536 | 3.2432 | 0.0552 | 0.9248 | 0.7608 | 0.8048 | 0.4727
2012-10-31 12:25 | 23.1941 | 20.1566 | 19.9966 | 20.0326 | 19.7885 | 47.0467 | 0.014216 | 0.34579 | 0.004916 | 24.3239 | 0.055585 | 0.90433 | 0.050267 | 16.2692 | 19.2879 | 3.2434 | 0.0552 | 0.8687 | 0.7087 | 0.7447 | 0.5006
2012-10-31 12:25 | 23.1859 | 20.1884 | 19.9844 | 20.0044 | 19.8003 | 47.0479 | 0.014244 | 0.3458 | 0.004926 | 24.277 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.2396 | 3.2435 | 0.0552 | 0.9488 | 0.7448 | 0.7648 | 0.5607
2012-10-31 12:25 | 23.1934 | 20.2119 | 19.9999 | 19.9759 | 19.7558 | 47.0403 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.2271 | 3.243 | 0.0552 | 0.9848 | 0.7728 | 0.7488 | 0.5287
2012-10-31 12:25 | 23.1769 | 20.2234 | 19.9674 | 19.9874 | 19.7273 | 47.0432 | 0.014234 | 0.34576 | 0.004922 | 24.2911 | 0.055591 | 0.90446 | 0.05028 | 16.2698 | 19.2506 | 3.2432 | 0.0552 | 0.9728 | 0.7168 | 0.7368 | 0.4767
2012-10-31 12:25 | 23.1867 | 20.1572 | 19.9812 | 20.0252 | 19.7411 | 47.0461 | 0.014228 | 0.34582 | 0.00492 | 24.3054 | 0.055588 | 0.90447 | 0.050278 | 16.271 | 19.2524 | 3.2434 | 0.0552 | 0.9048 | 0.7288 | 0.7728 | 0.4887
2012-10-31 12:25 | 23.1926 | 20.271 | 19.9831 | 19.9911 | 19.727 | 47.0357 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.2223 | 3.2426 | 0.0552 | 1.0487 | 0.7608 | 0.7688 | 0.5047
2012-10-31 12:25 | 23.1919 | 20.2144 | 19.9824 | 20.0304 | 19.7023 | 47.0322 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055588 | 0.90434 | 0.05027 | 16.2686 | 19.1895 | 3.2424 | 0.0552 | 1.0249 | 0.7929 | 0.8409 | 0.5128
2012-10-31 12:25 | 23.1897 | 20.1962 | 19.9842 | 20.0002 | 19.7601 | 47.0334 | 0.014244 | 0.34576 | 0.004925 | 24.274 | 0.055581 | 0.90435 | 0.050265 | 16.2709 | 19.2073 | 3.2425 | 0.0552 | 0.9889 | 0.7769 | 0.7929 | 0.5528
2012-10-31 12:25 | 23.1964 | 20.1869 | 19.9589 | 19.9749 | 19.7548 | 47.0195 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055566 | 0.90411 | 0.050238 | 16.2709 | 19.2661 | 3.2415 | 0.0552 | 0.9208 | 0.6928 | 0.7088 | 0.4887
2012-10-31 12:25 | 23.1912 | 20.1617 | 19.9417 | 19.9857 | 19.7296 | 47.0357 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055559 | 0.90437 | 0.050246 | 16.2776 | 19.2609 | 3.2426 | 0.0552 | 0.9008 | 0.6808 | 0.7248 | 0.4687
2012-10-31 12:26 | 23.1926 | 20.1791 | 19.9391 | 19.9831 | 19.703 | 47.0363 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055559 | 0.90412 | 0.050232 | 16.2732 | 19.2263 | 3.2427 | 0.0552 | 0.9528 | 0.7128 | 0.7568 | 0.4767
2012-10-31 12:26 | 23.1874 | 20.1659 | 19.9499 | 19.9699 | 19.6898 | 47.0322 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055575 | 0.90425 | 0.050254 | 16.2709 | 19.185 | 3.2424 | 0.0552 | 0.9809 | 0.7649 | 0.7849 | 0.5048
2012-10-31 12:26 | 23.1874 | 20.1659 | 19.9739 | 19.9779 | 19.7298 | 47.0357 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055562 | 0.90419 | 0.050239 | 16.2736 | 19.193 | 3.2426 | 0.0552 | 0.9729 | 0.7809 | 0.7849 | 0.5368
2012-10-31 12:26 | 23.1859 | 20.2044 | 19.9724 | 19.9684 | 19.7323 | 47.0299 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055581 | 0.90419 | 0.050256 | 16.2681 | 19.1394 | 3.2422 | 0.0552 | 1.065 | 0.833 | 0.829 | 0.5929
2012-10-31 12:26 | 23.1919 | 20.1984 | 19.9744 | 19.9704 | 19.7583 | 47.0282 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055572 | 0.9043 | 0.050254 | 16.2725 | 19.1654 | 3.2421 | 0.0552 | 1.033 | 0.809 | 0.805 | 0.5929
2012-10-31 12:26 | 23.1747 | 20.1852 | 19.9532 | 20.0252 | 19.6971 | 47.0311 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055591 | 0.90424 | 0.050267 | 16.2659 | 19.1282 | 3.2423 | 0.0552 | 1.057 | 0.825 | 0.897 | 0.5689
2012-10-31 12:26 | 23.174 | 20.1925 | 19.9685 | 19.9765 | 19.7124 | 47.0392 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.1315 | 3.2429 | 0.0552 | 1.061 | 0.837 | 0.845 | 0.5809
2012-10-31 12:26 | 23.1747 | 20.1692 | 19.9332 | 19.9812 | 19.7411 | 47.0236 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055588 | 0.90409 | 0.050257 | 16.2642 | 19.2124 | 3.2418 | 0.0552 | 0.9568 | 0.7208 | 0.7688 | 0.5287
2012-10-31 12:26 | 23.1769 | 20.1994 | 19.9554 | 20.0074 | 19.7273 | 47.0161 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055581 | 0.90417 | 0.050254 | 16.2675 | 19.1625 | 3.2413 | 0.0552 | 1.0369 | 0.7929 | 0.8449 | 0.5648
2012-10-31 12:26 | 23.1747 | 20.1972 | 19.9372 | 19.9732 | 19.7331 | 47.0201 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055562 | 0.90408 | 0.050232 | 16.2716 | 19.2124 | 3.2416 | 0.0551 | 0.9848 | 0.7248 | 0.7608 | 0.5207
2012-10-31 12:26 | 23.159 | 20.1935 | 19.9615 | 19.9655 | 19.7134 | 47.0282 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055578 | 0.90421 | 0.050254 | 16.2692 | 19.2047 | 3.2421 | 0.0552 | 0.9888 | 0.7568 | 0.7608 | 0.5087
2012-10-31 12:26 | 23.1635 | 20.186 | 19.946 | 19.994 | 19.7259 | 47.0351 | 0.014231 | 0.34579 | 0.004921 | 24.2982 | 0.055556 | 0.90417 | 0.050232 | 16.2749 | 19.2533 | 3.2426 | 0.0552 | 0.9327 | 0.6927 | 0.7407 | 0.4726
2012-10-31 12:26 | 23.162 | 20.1645 | 19.9405 | 19.9285 | 19.7444 | 47.019 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.2518 | 3.2415 | 0.0552 | 0.9127 | 0.6887 | 0.6767 | 0.4926
2012-10-31 12:26 | 23.168 | 20.1945 | 19.9425 | 20.0025 | 19.7344 | 47.0259 | 0.014244 | 0.3457 | 0.004924 | 24.2699 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.2898 | 3.242 | 0.0552 | 0.9047 | 0.6527 | 0.7127 | 0.4446
2012-10-31 12:26 | 23.1665 | 20.157 | 19.937 | 19.973 | 19.7209 | 47.0178 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055578 | 0.90415 | 0.050251 | 16.2682 | 19.2483 | 3.2414 | 0.0552 | 0.9087 | 0.6887 | 0.7247 | 0.4726
2012-10-31 12:26 | 23.171 | 20.1535 | 19.9415 | 20.0135 | 19.7054 | 47.0294 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055572 | 0.90428 | 0.050253 | 16.2723 | 19.2247 | 3.2422 | 0.0552 | 0.9288 | 0.7168 | 0.7888 | 0.4807
2012-10-31 12:26 | 23.1702 | 20.1887 | 19.9447 | 20.0007 | 19.7046 | 47.0172 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055588 | 0.90448 | 0.050278 | 16.2712 | 19.292 | 3.2414 | 0.0552 | 0.8967 | 0.6527 | 0.7087 | 0.4126
2012-10-31 12:26 | 23.1702 | 20.1607 | 19.9287 | 19.9567 | 19.7006 | 47.0138 | 0.014247 | 0.34569 | 0.004925 | 24.2638 | 0.0556 | 0.90444 | 0.050287 | 16.2669 | 19.288 | 3.2411 | 0.0552 | 0.8727 | 0.6407 | 0.6687 | 0.4126
2012-10-31 12:26 | 23.1665 | 20.209 | 19.921 | 19.933 | 19.7049 | 47.0155 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.2322 | 3.2412 | 0.0552 | 0.9768 | 0.6888 | 0.7008 | 0.4727
2012-10-31 12:26 | 23.1695 | 20.188 | 19.92 | 19.952 | 19.6999 | 47.0195 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055578 | 0.90428 | 0.050258 | 16.2705 | 19.2312 | 3.2415 | 0.0552 | 0.9568 | 0.6888 | 0.7208 | 0.4687
2012-10-31 12:26 | 23.1657 | 20.1682 | 19.9402 | 19.9842 | 19.6681 | 47.0259 | 0.014222 | 0.34573 | 0.004917 | 24.3095 | 0.055588 | 0.90417 | 0.050261 | 16.2655 | 19.2274 | 3.242 | 0.0552 | 0.9408 | 0.7128 | 0.7568 | 0.4407
2012-10-31 12:26 | 23.1717 | 20.1622 | 19.9182 | 19.9142 | 19.654 | 47.0184 | 0.014206 | 0.34566 | 0.00491 | 24.3318 | 0.055562 | 0.90417 | 0.050237 | 16.2731 | 19.2414 | 3.2414 | 0.0551 | 0.9208 | 0.6768 | 0.6728 | 0.4126
2012-10-31 12:26 | 23.171 | 20.1695 | 19.9255 | 19.9735 | 19.7054 | 47.0201 | 0.014222 | 0.34573 | 0.004917 | 24.3095 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.2768 | 3.2416 | 0.0552 | 0.8927 | 0.6487 | 0.6967 | 0.4286
2012-10-31 12:27 | 23.1717 | 20.1782 | 19.9462 | 19.9502 | 19.6981 | 47.0247 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055562 | 0.90424 | 0.050241 | 16.2744 | 19.2615 | 3.2419 | 0.0552 | 0.9167 | 0.6847 | 0.6887 | 0.4366
2012-10-31 12:27 | 23.1695 | 20.128 | 19.916 | 19.908 | 19.6598 | 47.0201 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.2112 | 3.2416 | 0.0552 | 0.9168 | 0.7048 | 0.6968 | 0.4486
2012-10-31 12:27 | 23.171 | 20.1415 | 19.8975 | 19.9215 | 19.6814 | 47.0242 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055572 | 0.90453 | 0.050266 | 16.2767 | 19.2167 | 3.2418 | 0.0552 | 0.9248 | 0.6808 | 0.7048 | 0.4647
2012-10-31 12:27 | 23.1695 | 20.128 | 19.9 | 19.944 | 19.6598 | 47.0178 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055556 | 0.90415 | 0.050231 | 16.2746 | 19.2152 | 3.2414 | 0.0552 | 0.9128 | 0.6848 | 0.7288 | 0.4446
2012-10-31 12:27 | 23.1732 | 20.1517 | 19.9077 | 19.9357 | 19.6475 | 47.0132 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055569 | 0.90422 | 0.050247 | 16.2721 | 19.2229 | 3.2411 | 0.0552 | 0.9288 | 0.6848 | 0.7128 | 0.4246
2012-10-31 12:27 | 23.171 | 20.1095 | 19.9175 | 19.9295 | 19.6934 | 47.0126 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055575 | 0.90415 | 0.050248 | 16.269 | 19.2728 | 3.241 | 0.0552 | 0.8367 | 0.6447 | 0.6567 | 0.4206
2012-10-31 12:27 | 23.174 | 20.0925 | 19.9405 | 19.9405 | 19.6603 | 47.0178 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055588 | 0.90458 | 0.050284 | 16.273 | 19.2477 | 3.2414 | 0.0552 | 0.8448 | 0.6928 | 0.6928 | 0.4126
2012-10-31 12:27 | 23.1702 | 20.1247 | 19.9167 | 19.9487 | 19.6886 | 47.012 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055569 | 0.90414 | 0.050242 | 16.2705 | 19.264 | 3.241 | 0.0552 | 0.8607 | 0.6527 | 0.6847 | 0.4246
2012-10-31 12:27 | 23.1755 | 20.078 | 19.93 | 19.926 | 19.6738 | 47.0045 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055575 | 0.9043 | 0.050256 | 16.2716 | 19.2452 | 3.2405 | 0.0552 | 0.8328 | 0.6848 | 0.6808 | 0.4286
2012-10-31 12:27 | 23.1725 | 20.135 | 19.903 | 19.927 | 19.6508 | 47.0178 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.2623 | 3.2414 | 0.0552 | 0.8727 | 0.6407 | 0.6647 | 0.3885
2012-10-31 12:27 | 23.1784 | 20.0889 | 19.9369 | 19.9249 | 19.7008 | 47.0184 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055559 | 0.90425 | 0.050239 | 16.2755 | 19.2201 | 3.2414 | 0.0552 | 0.8688 | 0.7168 | 0.7048 | 0.4807
2012-10-31 12:27 | 23.174 | 20.1445 | 19.9485 | 19.9285 | 19.6483 | 47.012 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.2638 | 3.241 | 0.0552 | 0.8807 | 0.6847 | 0.6647 | 0.3845
2012-10-31 12:27 | 23.1717 | 20.1102 | 19.9342 | 19.9222 | 19.666 | 47.0091 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055572 | 0.90425 | 0.050251 | 16.2717 | 19.2294 | 3.2408 | 0.0552 | 0.8808 | 0.7048 | 0.6928 | 0.4366
2012-10-31 12:27 | 23.1799 | 20.1144 | 19.9344 | 19.9264 | 19.6823 | 47.0091 | 0.014244 | 0.34572 | 0.004924 | 24.271 | 0.055559 | 0.90425 | 0.050239 | 16.2755 | 19.2617 | 3.2408 | 0.0552 | 0.8527 | 0.6727 | 0.6647 | 0.4206
2012-10-31 12:27 | 23.1844 | 20.1109 | 19.8909 | 19.9349 | 19.7028 | 47.0034 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.2782 | 3.2404 | 0.0552 | 0.8327 | 0.6127 | 0.6567 | 0.4246
2012-10-31 12:27 | 23.1755 | 20.054 | 19.89 | 19.922 | 19.6738 | 47.0005 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055569 | 0.90431 | 0.050252 | 16.2737 | 19.2613 | 3.2402 | 0.0552 | 0.7927 | 0.6287 | 0.6607 | 0.4125
2012-10-31 12:27 | 23.1777 | 20.1202 | 19.9122 | 19.9202 | 19.668 | 47.008 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.2514 | 3.2407 | 0.0552 | 0.8688 | 0.6608 | 0.6688 | 0.4166
2012-10-31 12:27 | 23.1725 | 20.107 | 19.883 | 19.907 | 19.6909 | 47.0086 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055585 | 0.90431 | 0.050266 | 16.269 | 19.2543 | 3.2408 | 0.0552 | 0.8527 | 0.6287 | 0.6527 | 0.4366
2012-10-31 12:27 | 23.1755 | 20.118 | 19.906 | 19.93 | 19.6538 | 47.0045 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055566 | 0.90405 | 0.050234 | 16.2699 | 19.2252 | 3.2405 | 0.0552 | 0.8928 | 0.6808 | 0.7048 | 0.4286
2012-10-31 12:27 | 23.1784 | 20.1369 | 19.9009 | 19.9129 | 19.6527 | 47.008 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055566 | 0.90425 | 0.050246 | 16.2735 | 19.2882 | 3.2407 | 0.0552 | 0.8487 | 0.6127 | 0.6247 | 0.3645
2012-10-31 12:27 | 23.1725 | 20.127 | 19.899 | 19.907 | 19.6428 | 47.0028 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055562 | 0.90425 | 0.050242 | 16.2747 | 19.2783 | 3.2404 | 0.0552 | 0.8487 | 0.6207 | 0.6287 | 0.3645
2012-10-31 12:27 | 23.1814 | 20.1519 | 19.8999 | 19.9519 | 19.6998 | 47.0114 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055566 | 0.90435 | 0.050251 | 16.2753 | 19.2952 | 3.241 | 0.0552 | 0.8567 | 0.6047 | 0.6567 | 0.4046
2012-10-31 12:27 | 23.1717 | 20.1262 | 19.8902 | 19.9062 | 19.634 | 47.0034 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055562 | 0.90418 | 0.050238 | 16.2734 | 19.2294 | 3.2404 | 0.0552 | 0.8968 | 0.6608 | 0.6768 | 0.4046
2012-10-31 12:28 | 23.1702 | 20.0927 | 19.8807 | 19.9007 | 19.6485 | 47.0045 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055585 | 0.90438 | 0.05027 | 16.2703 | 19.2079 | 3.2405 | 0.0552 | 0.8848 | 0.6728 | 0.6928 | 0.4406
2012-10-31 12:28 | 23.1762 | 20.1027 | 19.8867 | 19.8747 | 19.6545 | 46.9941 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055562 | 0.90396 | 0.050226 | 16.2695 | 19.2179 | 3.2398 | 0.0551 | 0.8848 | 0.6688 | 0.6568 | 0.4366
2012-10-31 12:28 | 23.168 | 20.1225 | 19.8825 | 19.8985 | 19.6543 | 47.0005 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.2017 | 3.2402 | 0.0552 | 0.9208 | 0.6808 | 0.6968 | 0.4526
2012-10-31 12:28 | 23.1725 | 20.123 | 19.895 | 19.915 | 19.6588 | 47.0057 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055572 | 0.90414 | 0.050245 | 16.2696 | 19.1941 | 3.2406 | 0.0552 | 0.9289 | 0.7009 | 0.7209 | 0.4647
2012-10-31 12:28 | 23.1762 | 20.1027 | 19.8627 | 19.8987 | 19.6665 | 47.012 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2299 | 3.241 | 0.0552 | 0.8728 | 0.6328 | 0.6688 | 0.4366
2012-10-31 12:28 | 23.1725 | 20.115 | 19.887 | 19.887 | 19.6508 | 46.9993 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055572 | 0.90428 | 0.050253 | 16.2723 | 19.1901 | 3.2401 | 0.0552 | 0.9249 | 0.6969 | 0.6969 | 0.4607
2012-10-31 12:28 | 23.1635 | 20.066 | 19.87 | 19.874 | 19.5978 | 46.9924 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055553 | 0.90395 | 0.050217 | 16.2718 | 19.1932 | 3.2397 | 0.0551 | 0.8728 | 0.6768 | 0.6808 | 0.4046
2012-10-31 12:28 | 23.1755 | 20.114 | 19.87 | 19.886 | 19.6378 | 47.001 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055559 | 0.90399 | 0.050225 | 16.2709 | 19.2292 | 3.2402 | 0.0551 | 0.8848 | 0.6408 | 0.6568 | 0.4086
2012-10-31 12:28 | 23.1665 | 20.105 | 19.869 | 19.857 | 19.6088 | 46.9912 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055559 | 0.90422 | 0.050238 | 16.275 | 19.2002 | 3.2396 | 0.0552 | 0.9048 | 0.6688 | 0.6568 | 0.4086
2012-10-31 12:28 | 23.165 | 20.0915 | 19.8555 | 19.8835 | 19.6313 | 46.9987 | 0.014247 | 0.34569 | 0.004925 | 24.2638 | 0.055569 | 0.90415 | 0.050243 | 16.2708 | 19.2027 | 3.2401 | 0.0552 | 0.8888 | 0.6528 | 0.6808 | 0.4286
2012-10-31 12:28 | 23.1575 | 20.052 | 19.9 | 19.828 | 19.6558 | 47.0039 | 0.014256 | 0.34572 | 0.004929 | 24.2506 | 0.055566 | 0.90427 | 0.050247 | 16.2737 | 19.1952 | 3.2404 | 0.0552 | 0.8568 | 0.7048 | 0.6328 | 0.4606
2012-10-31 12:28 | 23.1657 | 20.1202 | 19.8762 | 19.8882 | 19.604 | 46.9947 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055578 | 0.90421 | 0.050254 | 16.2692 | 19.2234 | 3.2398 | 0.0552 | 0.8968 | 0.6528 | 0.6648 | 0.3806
2012-10-31 12:28 | 23.1642 | 20.0627 | 19.8667 | 19.8667 | 19.5985 | 47.001 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055585 | 0.9043 | 0.050265 | 16.2687 | 19.2099 | 3.2402 | 0.0552 | 0.8528 | 0.6568 | 0.6568 | 0.3886
2012-10-31 12:28 | 23.159 | 20.1095 | 19.8815 | 19.8935 | 19.6013 | 46.9964 | 0.014216 | 0.34573 | 0.004915 | 24.3198 | 0.055562 | 0.90407 | 0.050232 | 16.2713 | 19.1646 | 3.2399 | 0.0551 | 0.9449 | 0.7169 | 0.7289 | 0.4367
2012-10-31 12:28 | 23.1545 | 20.093 | 19.841 | 19.853 | 19.6208 | 46.9987 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055553 | 0.90405 | 0.050223 | 16.2737 | 19.2242 | 3.2401 | 0.0551 | 0.8688 | 0.6168 | 0.6288 | 0.3966
2012-10-31 12:28 | 23.1605 | 20.047 | 19.843 | 19.887 | 19.6548 | 46.9912 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055578 | 0.90414 | 0.05025 | 16.2679 | 19.2302 | 3.2396 | 0.0552 | 0.8168 | 0.6128 | 0.6568 | 0.4246
2012-10-31 12:28 | 23.156 | 20.0705 | 19.9225 | 19.8865 | 19.6343 | 46.9883 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055591 | 0.90448 | 0.050281 | 16.2703 | 19.2979 | 3.2394 | 0.0552 | 0.7726 | 0.6246 | 0.5886 | 0.3364
2012-10-31 12:28 | 23.1575 | 20.068 | 19.884 | 19.884 | 19.6438 | 46.9964 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055572 | 0.90408 | 0.050242 | 16.2686 | 19.2673 | 3.2399 | 0.0552 | 0.8007 | 0.6167 | 0.6167 | 0.3765
2012-10-31 12:28 | 23.1553 | 20.0658 | 19.8578 | 19.9218 | 19.6056 | 46.9814 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055578 | 0.90435 | 0.050262 | 16.2718 | 19.2651 | 3.2389 | 0.0552 | 0.8007 | 0.5927 | 0.6567 | 0.3405
2012-10-31 12:28 | 23.1575 | 20.092 | 19.912 | 19.896 | 19.6599 | 46.986 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055566 | 0.90411 | 0.050238 | 16.2709 | 19.2954 | 3.2392 | 0.0552 | 0.7966 | 0.6166 | 0.6006 | 0.3645
2012-10-31 12:28 | 23.1508 | 20.0773 | 19.8733 | 19.8613 | 19.6371 | 46.9854 | 0.014244 | 0.34575 | 0.004925 | 24.273 | 0.055569 | 0.90422 | 0.050247 | 16.2721 | 19.2847 | 3.2392 | 0.0552 | 0.7926 | 0.5886 | 0.5766 | 0.3524
2012-10-31 12:28 | 23.1455 | 20.096 | 19.884 | 19.852 | 19.6519 | 46.9877 | 0.014212 | 0.34572 | 0.004913 | 24.3256 | 0.055585 | 0.90425 | 0.050263 | 16.2679 | 19.2473 | 3.2393 | 0.0552 | 0.8487 | 0.6367 | 0.6047 | 0.4046
2012-10-31 12:29 | 23.1411 | 20.0636 | 19.8916 | 19.8756 | 19.6194 | 46.9866 | 0.014247 | 0.34572 | 0.004925 | 24.2659 | 0.055575 | 0.90411 | 0.050246 | 16.2682 | 19.299 | 3.2393 | 0.0552 | 0.7646 | 0.5926 | 0.5766 | 0.3204
2012-10-31 12:29 | 23.1418 | 20.0523 | 19.9083 | 19.8923 | 19.6081 | 46.9745 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055572 | 0.90425 | 0.050251 | 16.2717 | 19.3037 | 3.2384 | 0.0552 | 0.7486 | 0.6046 | 0.5886 | 0.3044
2012-10-31 12:29 | 23.1396 | 20.0781 | 19.8861 | 19.8741 | 19.5939 | 46.9854 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055575 | 0.90438 | 0.050261 | 16.2732 | 19.2695 | 3.2392 | 0.0552 | 0.8086 | 0.6166 | 0.6046 | 0.3244
2012-10-31 12:29 | 23.1448 | 20.0633 | 19.8833 | 19.8633 | 19.6231 | 46.9802 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055578 | 0.90421 | 0.050254 | 16.2692 | 19.2907 | 3.2388 | 0.0552 | 0.7726 | 0.5926 | 0.5726 | 0.3324
2012-10-31 12:29 | 23.1403 | 20.0708 | 19.8788 | 19.8588 | 19.5946 | 46.9947 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055569 | 0.90438 | 0.050256 | 16.275 | 19.2301 | 3.2398 | 0.0552 | 0.8407 | 0.6487 | 0.6287 | 0.3645
2012-10-31 12:29 | 23.1351 | 20.0496 | 19.8256 | 19.8536 | 19.6214 | 46.9675 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055569 | 0.90417 | 0.050244 | 16.271 | 19.2609 | 3.2379 | 0.0552 | 0.7887 | 0.5647 | 0.5927 | 0.3605
2012-10-31 12:29 | 23.1403 | 20.0588 | 19.8788 | 19.8708 | 19.6306 | 46.9739 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055569 | 0.90415 | 0.050243 | 16.2708 | 19.2261 | 3.2384 | 0.0552 | 0.8327 | 0.6527 | 0.6447 | 0.4045
2012-10-31 12:29 | 23.1306 | 20.0491 | 19.8691 | 19.8451 | 19.665 | 46.9802 | 0.014247 | 0.34567 | 0.004925 | 24.2628 | 0.055566 | 0.90419 | 0.050242 | 16.2725 | 19.2484 | 3.2388 | 0.0552 | 0.8007 | 0.6207 | 0.5967 | 0.4166
2012-10-31 12:29 | 23.1426 | 20.0731 | 19.8811 | 19.8491 | 19.657 | 46.9941 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.2123 | 3.2398 | 0.0552 | 0.8608 | 0.6688 | 0.6368 | 0.4447
2012-10-31 12:29 | 23.1373 | 20.0438 | 19.9278 | 19.8918 | 19.6316 | 46.982 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055569 | 0.90419 | 0.050245 | 16.2716 | 19.2511 | 3.2389 | 0.0552 | 0.7927 | 0.6767 | 0.6407 | 0.3805
2012-10-31 12:29 | 23.1246 | 20.0551 | 19.8551 | 19.8671 | 19.5989 | 46.9773 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055553 | 0.90408 | 0.050224 | 16.2742 | 19.1863 | 3.2386 | 0.0551 | 0.8688 | 0.6688 | 0.6808 | 0.4126
2012-10-31 12:29 | 23.1321 | 20.0306 | 19.8826 | 19.8346 | 19.6345 | 46.9785 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055591 | 0.90431 | 0.050272 | 16.2672 | 19.2539 | 3.2387 | 0.0552 | 0.7767 | 0.6287 | 0.5807 | 0.3806
2012-10-31 12:29 | 23.1328 | 20.0273 | 19.8713 | 19.8193 | 19.6512 | 46.9791 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055578 | 0.90433 | 0.050261 | 16.2713 | 19.2386 | 3.2387 | 0.0552 | 0.7887 | 0.6327 | 0.5807 | 0.4126
2012-10-31 12:29 | 23.1284 | 20.0629 | 19.8869 | 19.8589 | 19.6187 | 46.9825 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.2182 | 3.239 | 0.0552 | 0.8447 | 0.6687 | 0.6407 | 0.4005
2012-10-31 12:29 | 23.1298 | 20.0643 | 19.8443 | 19.8443 | 19.6281 | 46.975 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055578 | 0.90433 | 0.050261 | 16.2713 | 19.2196 | 3.2385 | 0.0552 | 0.8447 | 0.6247 | 0.6247 | 0.4085
2012-10-31 12:29 | 23.1201 | 20.0026 | 19.8546 | 19.8626 | 19.5944 | 46.9854 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055581 | 0.90425 | 0.050259 | 16.2691 | 19.2059 | 3.2392 | 0.0552 | 0.7967 | 0.6487 | 0.6567 | 0.3885
2012-10-31 12:29 | 23.1216 | 19.9961 | 19.8721 | 19.8281 | 19.6159 | 46.982 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055578 | 0.9043 | 0.050259 | 16.2708 | 19.2194 | 3.2389 | 0.0552 | 0.7767 | 0.6527 | 0.6087 | 0.3965
2012-10-31 12:29 | 23.1201 | 20.0346 | 19.8266 | 19.8306 | 19.5304 | 46.9704 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055566 | 0.90433 | 0.05025 | 16.2748 | 19.1938 | 3.2381 | 0.0552 | 0.8408 | 0.6328 | 0.6368 | 0.3366
2012-10-31 12:29 | 23.1164 | 19.9869 | 19.8669 | 19.8269 | 19.6228 | 46.9733 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055562 | 0.90418 | 0.050238 | 16.2734 | 19.2262 | 3.2383 | 0.0552 | 0.7607 | 0.6407 | 0.6007 | 0.3966
2012-10-31 12:29 | 23.1216 | 20.0201 | 19.8841 | 19.8321 | 19.6119 | 46.9745 | 0.014219 | 0.34576 | 0.004916 | 24.3167 | 0.055556 | 0.90412 | 0.050229 | 16.2741 | 19.2394 | 3.2384 | 0.0551 | 0.7807 | 0.6447 | 0.5927 | 0.3725
2012-10-31 12:29 | 23.1224 | 20.0089 | 19.8609 | 19.8449 | 19.5887 | 46.9779 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055559 | 0.90404 | 0.050227 | 16.2716 | 19.2803 | 3.2387 | 0.0551 | 0.7286 | 0.5806 | 0.5646 | 0.3084
2012-10-31 12:29 | 23.1134 | 19.9999 | 19.8759 | 19.8279 | 19.5837 | 46.982 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055575 | 0.90412 | 0.050247 | 16.2685 | 19.2392 | 3.2389 | 0.0552 | 0.7607 | 0.6367 | 0.5887 | 0.3445
2012-10-31 12:30 | 23.1194 | 20.0339 | 19.8539 | 19.8579 | 19.5777 | 46.9785 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.2412 | 3.2387 | 0.0552 | 0.7927 | 0.6127 | 0.6167 | 0.3365
2012-10-31 12:30 | 23.1141 | 20.0446 | 19.8886 | 19.8246 | 19.6285 | 46.971 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055588 | 0.90431 | 0.050269 | 16.2681 | 19.272 | 3.2382 | 0.0552 | 0.7726 | 0.6166 | 0.5526 | 0.3565
2012-10-31 12:30 | 23.1186 | 20.0051 | 19.8571 | 19.8251 | 19.5929 | 46.9831 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055581 | 0.90431 | 0.050263 | 16.2701 | 19.2364 | 3.239 | 0.0552 | 0.7687 | 0.6207 | 0.5887 | 0.3565
2012-10-31 12:30 | 23.1186 | 19.9971 | 19.8251 | 19.8411 | 19.629 | 46.9698 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2044 | 3.2381 | 0.0552 | 0.7927 | 0.6207 | 0.6367 | 0.4246
2012-10-31 12:30 | 23.1074 | 19.9579 | 19.8459 | 19.8179 | 19.5777 | 46.9808 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055575 | 0.90412 | 0.050247 | 16.2685 | 19.2012 | 3.2389 | 0.0552 | 0.7567 | 0.6447 | 0.6167 | 0.3765
2012-10-31 12:30 | 23.1171 | 20.0036 | 19.8836 | 19.8316 | 19.5914 | 46.9664 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.251 | 3.2379 | 0.0552 | 0.7526 | 0.6326 | 0.5806 | 0.3404
2012-10-31 12:30 | 23.1097 | 19.9562 | 19.9002 | 19.8322 | 19.6 | 46.9721 | 0.014216 | 0.34572 | 0.004915 | 24.3188 | 0.055572 | 0.90425 | 0.050251 | 16.2717 | 19.2836 | 3.2383 | 0.0552 | 0.6726 | 0.6166 | 0.5486 | 0.3164
2012-10-31 12:30 | 23.1149 | 20.0134 | 19.8494 | 19.8294 | 19.6213 | 46.9693 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.3008 | 3.2381 | 0.0552 | 0.7126 | 0.5486 | 0.5286 | 0.3205
2012-10-31 12:30 | 23.1156 | 19.9661 | 19.8741 | 19.8061 | 19.6059 | 46.9693 | 0.014238 | 0.3458 | 0.004924 | 24.2873 | 0.055581 | 0.90427 | 0.05026 | 16.2694 | 19.2615 | 3.2381 | 0.0552 | 0.7046 | 0.6126 | 0.5446 | 0.3444
2012-10-31 12:30 | 23.1186 | 20.0211 | 19.8491 | 19.8651 | 19.6089 | 46.982 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055569 | 0.90411 | 0.05024 | 16.27 | 19.2404 | 3.2389 | 0.0552 | 0.7807 | 0.6087 | 0.6247 | 0.3685
2012-10-31 12:30 | 23.1156 | 19.9861 | 19.8501 | 19.8181 | 19.5899 | 46.9658 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055572 | 0.90412 | 0.050244 | 16.2694 | 19.2975 | 3.2378 | 0.0552 | 0.6886 | 0.5526 | 0.5206 | 0.2924
2012-10-31 12:30 | 23.1104 | 20.0129 | 19.8569 | 19.8089 | 19.5807 | 46.9646 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055607 | 0.90448 | 0.050296 | 16.2657 | 19.2803 | 3.2377 | 0.0552 | 0.7326 | 0.5766 | 0.5286 | 0.3004
2012-10-31 12:30 | 23.1104 | 20.0249 | 19.8609 | 19.8369 | 19.5607 | 46.9589 | 0.014219 | 0.34573 | 0.004916 | 24.3146 | 0.055569 | 0.90425 | 0.050248 | 16.2726 | 19.2603 | 3.2373 | 0.0552 | 0.7646 | 0.6006 | 0.5766 | 0.3004
2012-10-31 12:30 | 23.1104 | 20.0409 | 19.8449 | 19.8049 | 19.5527 | 46.956 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055566 | 0.90435 | 0.050251 | 16.2753 | 19.2683 | 3.2371 | 0.0552 | 0.7726 | 0.5766 | 0.5366 | 0.2844
2012-10-31 12:30 | 23.1119 | 19.9984 | 19.8264 | 19.8184 | 19.5542 | 46.9623 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055581 | 0.90421 | 0.050257 | 16.2683 | 19.2538 | 3.2376 | 0.0552 | 0.7446 | 0.5726 | 0.5646 | 0.3004
2012-10-31 12:30 | 23.1201 | 19.9786 | 19.8586 | 19.8306 | 19.5824 | 46.9693 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055581 | 0.90422 | 0.050258 | 16.2686 | 19.3221 | 3.2381 | 0.0552 | 0.6565 | 0.5365 | 0.5085 | 0.2603
2012-10-31 12:30 | 23.1089 | 20.0154 | 19.8354 | 19.8274 | 19.5792 | 46.9652 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055562 | 0.90428 | 0.050244 | 16.2752 | 19.2828 | 3.2378 | 0.0552 | 0.7326 | 0.5526 | 0.5446 | 0.2964
2012-10-31 12:30 | 23.1104 | 19.9809 | 19.8249 | 19.8249 | 19.6128 | 46.9687 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055594 | 0.90435 | 0.050277 | 16.2671 | 19.2603 | 3.238 | 0.0552 | 0.7206 | 0.5646 | 0.5646 | 0.3525
2012-10-31 12:30 | 23.1104 | 20.0169 | 19.7929 | 19.8489 | 19.5287 | 46.9693 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055566 | 0.90427 | 0.050247 | 16.2737 | 19.2242 | 3.2381 | 0.0552 | 0.7927 | 0.5687 | 0.6247 | 0.3045
2012-10-31 12:30 | 23.1074 | 19.9819 | 19.7979 | 19.8339 | 19.5577 | 46.9583 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055578 | 0.90427 | 0.050257 | 16.2702 | 19.2733 | 3.2373 | 0.0552 | 0.7086 | 0.5246 | 0.5606 | 0.2844
2012-10-31 12:30 | 23.1074 | 20.0179 | 19.8459 | 19.8179 | 19.5897 | 46.9583 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055588 | 0.9046 | 0.050285 | 16.2733 | 19.2373 | 3.2373 | 0.0552 | 0.7806 | 0.6086 | 0.5806 | 0.3524
2012-10-31 12:30 | 23.0999 | 20.0264 | 19.8064 | 19.8064 | 19.5622 | 46.9508 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055562 | 0.90417 | 0.050237 | 16.2731 | 19.2137 | 3.2368 | 0.0552 | 0.8127 | 0.5927 | 0.5927 | 0.3485
2012-10-31 12:31 | 23.1059 | 19.9764 | 19.7964 | 19.8084 | 19.5362 | 46.9513 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055572 | 0.90427 | 0.050252 | 16.272 | 19.1997 | 3.2368 | 0.0552 | 0.7767 | 0.5967 | 0.6087 | 0.3365
2012-10-31 12:31 | 23.1104 | 19.9929 | 19.7969 | 19.8369 | 19.5447 | 46.945 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055581 | 0.90447 | 0.050271 | 16.273 | 19.2723 | 3.2364 | 0.0552 | 0.7206 | 0.5246 | 0.5646 | 0.2724
2012-10-31 12:31 | 23.1089 | 19.9914 | 19.8234 | 19.7994 | 19.5832 | 46.9461 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.055569 | 0.90414 | 0.050242 | 16.2705 | 19.2267 | 3.2365 | 0.0552 | 0.7647 | 0.5967 | 0.5727 | 0.3565
2012-10-31 12:31 | 23.1082 | 20.0067 | 19.8147 | 19.7867 | 19.5545 | 46.9479 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055566 | 0.90405 | 0.050234 | 16.2699 | 19.2581 | 3.2366 | 0.0552 | 0.7486 | 0.5566 | 0.5286 | 0.2964
2012-10-31 12:31 | 23.0947 | 19.9892 | 19.7852 | 19.8092 | 19.561 | 46.9467 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055569 | 0.90419 | 0.050245 | 16.2716 | 19.2406 | 3.2365 | 0.0552 | 0.7486 | 0.5446 | 0.5686 | 0.3204
2012-10-31 12:31 | 23.0992 | 20.0417 | 19.8057 | 19.8417 | 19.5695 | 46.9479 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055575 | 0.90427 | 0.050255 | 16.2711 | 19.3132 | 3.2366 | 0.0552 | 0.7285 | 0.4925 | 0.5285 | 0.2563
2012-10-31 12:31 | 23.0977 | 19.9922 | 19.8042 | 19.8002 | 19.58 | 46.9484 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055566 | 0.90408 | 0.050236 | 16.2704 | 19.3077 | 3.2366 | 0.0552 | 0.6845 | 0.4965 | 0.4925 | 0.2723
2012-10-31 12:31 | 23.0992 | 19.9777 | 19.8377 | 19.7857 | 19.5655 | 46.9473 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055594 | 0.90451 | 0.050285 | 16.27 | 19.2691 | 3.2365 | 0.0552 | 0.7086 | 0.5686 | 0.5166 | 0.2964
2012-10-31 12:31 | 23.0917 | 20.0062 | 19.8462 | 19.7942 | 19.55 | 46.9571 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055553 | 0.90404 | 0.050222 | 16.2734 | 19.2616 | 3.2372 | 0.0551 | 0.7446 | 0.5846 | 0.5326 | 0.2884
2012-10-31 12:31 | 23.0992 | 19.9737 | 19.8537 | 19.7737 | 19.5455 | 46.9542 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055572 | 0.90409 | 0.050242 | 16.2689 | 19.2491 | 3.237 | 0.0552 | 0.7246 | 0.6046 | 0.5246 | 0.2964
2012-10-31 12:31 | 23.0955 | 19.966 | 19.818 | 19.802 | 19.5538 | 46.9432 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055556 | 0.90417 | 0.050232 | 16.2749 | 19.2133 | 3.2363 | 0.0551 | 0.7527 | 0.6047 | 0.5887 | 0.3405
2012-10-31 12:31 | 23.0947 | 19.9452 | 19.8052 | 19.7812 | 19.509 | 46.9536 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.2566 | 3.237 | 0.0552 | 0.6886 | 0.5486 | 0.5246 | 0.2524
2012-10-31 12:31 | 23.091 | 19.9735 | 19.8295 | 19.7855 | 19.5493 | 46.9565 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055572 | 0.90431 | 0.050254 | 16.2728 | 19.2449 | 3.2372 | 0.0552 | 0.7286 | 0.5846 | 0.5406 | 0.3044
2012-10-31 12:31 | 23.1037 | 19.9702 | 19.8102 | 19.8222 | 19.514 | 46.9525 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055575 | 0.90414 | 0.050247 | 16.2688 | 19.2576 | 3.2369 | 0.0552 | 0.7126 | 0.5526 | 0.5646 | 0.2564
2012-10-31 12:31 | 23.0962 | 19.9827 | 19.8387 | 19.8067 | 19.5585 | 46.9456 | 0.014247 | 0.34566 | 0.004925 | 24.2618 | 0.055578 | 0.90418 | 0.050253 | 16.2687 | 19.2581 | 3.2364 | 0.0552 | 0.7246 | 0.5806 | 0.5486 | 0.3004
2012-10-31 12:31 | 23.0977 | 19.9682 | 19.8162 | 19.7762 | 19.572 | 46.9375 | 0.014241 | 0.34573 | 0.004924 | 24.2771 | 0.055569 | 0.90405 | 0.050237 | 16.269 | 19.2276 | 3.2359 | 0.0552 | 0.7406 | 0.5886 | 0.5486 | 0.3444
2012-10-31 12:31 | 23.094 | 19.9605 | 19.8085 | 19.7765 | 19.5643 | 46.9461 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055547 | 0.90414 | 0.050222 | 16.277 | 19.2639 | 3.2365 | 0.0551 | 0.6966 | 0.5446 | 0.5126 | 0.3004
2012-10-31 12:31 | 23.0955 | 19.974 | 19.806 | 19.794 | 19.4897 | 46.9421 | 0.014244 | 0.34573 | 0.004925 | 24.272 | 0.055569 | 0.90424 | 0.050248 | 16.2723 | 19.2694 | 3.2362 | 0.0552 | 0.7046 | 0.5366 | 0.5246 | 0.2203
2012-10-31 12:31 | 23.091 | 19.9535 | 19.7895 | 19.8135 | 19.5573 | 46.9438 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055556 | 0.90401 | 0.050223 | 16.272 | 19.285 | 3.2363 | 0.0551 | 0.6685 | 0.5045 | 0.5285 | 0.2723
2012-10-31 12:31 | 23.1044 | 19.9989 | 19.7869 | 19.7629 | 19.5747 | 46.938 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055562 | 0.90399 | 0.050228 | 16.27 | 19.2503 | 3.2359 | 0.0551 | 0.7486 | 0.5366 | 0.5126 | 0.3244
2012-10-31 12:31 | 23.0984 | 19.9609 | 19.8129 | 19.7809 | 19.5447 | 46.9404 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.2323 | 3.2361 | 0.0552 | 0.7286 | 0.5806 | 0.5486 | 0.3124
2012-10-31 12:31 | 23.0925 | 19.995 | 19.815 | 19.811 | 19.5428 | 46.9484 | 0.014212 | 0.34573 | 0.004914 | 24.3266 | 0.055572 | 0.90419 | 0.050248 | 16.2707 | 19.2424 | 3.2366 | 0.0552 | 0.7526 | 0.5726 | 0.5686 | 0.3004
2012-10-31 12:31 | 23.0962 | 19.9827 | 19.8027 | 19.8107 | 19.5265 | 46.9357 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055585 | 0.90427 | 0.050264 | 16.2682 | 19.2501 | 3.2357 | 0.0552 | 0.7326 | 0.5526 | 0.5606 | 0.2764
2012-10-31 12:31 | 23.0925 | 19.943 | 19.795 | 19.791 | 19.5268 | 46.9456 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055572 | 0.90408 | 0.050242 | 16.2686 | 19.2664 | 3.2364 | 0.0552 | 0.6766 | 0.5286 | 0.5246 | 0.2604
2012-10-31 12:32 | 23.0887 | 19.9552 | 19.7832 | 19.7832 | 19.563 | 46.9375 | 0.014241 | 0.34572 | 0.004923 | 24.2761 | 0.055572 | 0.90422 | 0.05025 | 16.2712 | 19.2466 | 3.2359 | 0.0552 | 0.7086 | 0.5366 | 0.5366 | 0.3164
2012-10-31 12:32 | 23.085 | 19.9995 | 19.7915 | 19.7835 | 19.5473 | 46.9438 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055566 | 0.90408 | 0.050236 | 16.2704 | 19.2429 | 3.2363 | 0.0552 | 0.7566 | 0.5486 | 0.5406 | 0.3044
2012-10-31 12:32 | 23.0932 | 19.9837 | 19.7757 | 19.7677 | 19.5635 | 46.9404 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.2231 | 3.2361 | 0.0552 | 0.7606 | 0.5526 | 0.5446 | 0.3404
2012-10-31 12:32 | 23.0895 | 19.984 | 19.792 | 19.788 | 19.5798 | 46.9363 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055578 | 0.90421 | 0.050254 | 16.2692 | 19.2354 | 3.2358 | 0.0552 | 0.7486 | 0.5566 | 0.5526 | 0.3444
2012-10-31 12:32 | 23.0955 | 19.986 | 19.786 | 19.826 | 19.5418 | 46.9346 | 0.014234 | 0.34573 | 0.004921 | 24.289 | 0.055572 | 0.90415 | 0.050246 | 16.2699 | 19.1813 | 3.2357 | 0.0552 | 0.8047 | 0.6047 | 0.6447 | 0.3605
2012-10-31 12:32 | 23.0865 | 19.953 | 19.773 | 19.801 | 19.5408 | 46.9265 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.2043 | 3.2351 | 0.0552 | 0.7487 | 0.5687 | 0.5967 | 0.3365
2012-10-31 12:32 | 23.0842 | 20.0427 | 19.7627 | 19.7467 | 19.5345 | 46.9357 | 0.01425 | 0.34569 | 0.004926 | 24.2587 | 0.055566 | 0.90418 | 0.050242 | 16.2722 | 19.19 | 3.2357 | 0.0552 | 0.8527 | 0.5727 | 0.5567 | 0.3445
2012-10-31 12:32 | 23.0827 | 19.9532 | 19.7612 | 19.8012 | 19.501 | 46.9363 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055556 | 0.90395 | 0.05022 | 16.271 | 19.2005 | 3.2358 | 0.0551 | 0.7527 | 0.5607 | 0.6007 | 0.3005
2012-10-31 12:32 | 23.079 | 19.9655 | 19.7255 | 19.7815 | 19.4933 | 46.9473 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055575 | 0.90411 | 0.050246 | 16.2682 | 19.1487 | 3.2365 | 0.0552 | 0.8168 | 0.5768 | 0.6328 | 0.3446
2012-10-31 12:32 | 23.0708 | 19.9813 | 19.7933 | 19.7653 | 19.5451 | 46.9479 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.1365 | 3.2366 | 0.0552 | 0.8448 | 0.6568 | 0.6288 | 0.4086
2012-10-31 12:32 | 23.079 | 19.9855 | 19.7215 | 19.7615 | 19.5053 | 46.938 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055562 | 0.90402 | 0.050229 | 16.2705 | 19.0646 | 3.2359 | 0.0551 | 0.9209 | 0.6569 | 0.6969 | 0.4407
2012-10-31 12:32 | 23.0827 | 19.9572 | 19.7292 | 19.7572 | 19.497 | 46.938 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.055562 | 0.90418 | 0.050238 | 16.2734 | 19.0643 | 3.2359 | 0.0552 | 0.8929 | 0.6649 | 0.6929 | 0.4327
2012-10-31 12:32 | 23.0738 | 19.9883 | 19.7243 | 19.7403 | 19.5241 | 46.9288 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.0674 | 3.2353 | 0.0552 | 0.9209 | 0.6569 | 0.6729 | 0.4567
2012-10-31 12:32 | 23.0738 | 20.0083 | 19.6962 | 19.7443 | 19.476 | 46.9375 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055572 | 0.90411 | 0.050243 | 16.2691 | 19.1195 | 3.2359 | 0.0552 | 0.8888 | 0.5767 | 0.6248 | 0.3565
2012-10-31 12:32 | 23.0693 | 19.9838 | 19.6677 | 19.7438 | 19.5476 | 46.9438 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055591 | 0.9043 | 0.050271 | 16.267 | 19.0789 | 3.2363 | 0.0552 | 0.9049 | 0.5888 | 0.6649 | 0.4687
2012-10-31 12:32 | 23.0715 | 19.934 | 19.734 | 19.77 | 19.5258 | 46.934 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055566 | 0.90404 | 0.050234 | 16.2696 | 19.0771 | 3.2356 | 0.0552 | 0.8569 | 0.6569 | 0.6929 | 0.4487
2012-10-31 12:32 | 23.0708 | 19.9693 | 19.7133 | 19.7533 | 19.5251 | 46.9375 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90401 | 0.050218 | 16.2738 | 19.1165 | 3.2359 | 0.0551 | 0.8528 | 0.5968 | 0.6368 | 0.4086
2012-10-31 12:32 | 23.0723 | 19.9628 | 19.7388 | 19.7588 | 19.4866 | 46.9415 | 0.014225 | 0.34577 | 0.004919 | 24.3075 | 0.055581 | 0.90424 | 0.050258 | 16.2688 | 19.0338 | 3.2361 | 0.0552 | 0.929 | 0.705 | 0.725 | 0.4528
2012-10-31 12:32 | 23.0678 | 19.9543 | 19.7343 | 19.7783 | 19.5021 | 46.9328 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055556 | 0.90407 | 0.050226 | 16.273 | 19.0614 | 3.2355 | 0.0551 | 0.8929 | 0.6729 | 0.7169 | 0.4407
2012-10-31 12:32 | 23.0648 | 19.9433 | 19.6912 | 19.7193 | 19.5431 | 46.9386 | 0.014247 | 0.34563 | 0.004924 | 24.2598 | 0.055553 | 0.90414 | 0.050228 | 16.2752 | 19.1145 | 3.2359 | 0.0552 | 0.8288 | 0.5767 | 0.6048 | 0.4286
2012-10-31 12:32 | 23.0588 | 19.9453 | 19.7253 | 19.7733 | 19.5051 | 46.9398 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055566 | 0.90407 | 0.050235 | 16.2701 | 19.1325 | 3.236 | 0.0552 | 0.8128 | 0.5928 | 0.6408 | 0.3726
2012-10-31 12:32 | 23.0626 | 19.9611 | 19.7131 | 19.7531 | 19.4729 | 46.9259 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.1444 | 3.2351 | 0.0552 | 0.8167 | 0.5687 | 0.6087 | 0.3285
2012-10-31 12:32 | 23.0648 | 19.9593 | 19.7073 | 19.7233 | 19.4951 | 46.9461 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055591 | 0.90425 | 0.050268 | 16.2662 | 19.1666 | 3.2365 | 0.0552 | 0.7927 | 0.5407 | 0.5567 | 0.3285
2012-10-31 12:33 | 23.0648 | 19.9673 | 19.7032 | 19.7553 | 19.4991 | 46.9328 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.1426 | 3.2355 | 0.0552 | 0.8247 | 0.5606 | 0.6127 | 0.3565
2012-10-31 12:33 | 23.0588 | 19.9453 | 19.6852 | 19.7573 | 19.4971 | 46.9375 | 0.014234 | 0.34575 | 0.004921 | 24.2901 | 0.055575 | 0.90424 | 0.050253 | 16.2706 | 19.1406 | 3.2359 | 0.0552 | 0.8047 | 0.5446 | 0.6167 | 0.3565
2012-10-31 12:33 | 23.0611 | 19.9596 | 19.7356 | 19.7476 | 19.4754 | 46.9282 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055556 | 0.90401 | 0.050223 | 16.272 | 19.1789 | 3.2352 | 0.0551 | 0.7807 | 0.5567 | 0.5687 | 0.2965
2012-10-31 12:33 | 23.0618 | 19.9763 | 19.7283 | 19.7403 | 19.5161 | 46.9369 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055572 | 0.90421 | 0.050249 | 16.271 | 19.1997 | 3.2358 | 0.0552 | 0.7766 | 0.5286 | 0.5406 | 0.3164
2012-10-31 12:33 | 23.0648 | 19.9673 | 19.6752 | 19.7753 | 19.5351 | 46.9288 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.1626 | 3.2353 | 0.0552 | 0.8047 | 0.5126 | 0.6127 | 0.3725
2012-10-31 12:33 | 23.0641 | 19.9386 | 19.7186 | 19.7386 | 19.5144 | 46.9317 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055562 | 0.90398 | 0.050227 | 16.2697 | 19.1378 | 3.2355 | 0.0551 | 0.8008 | 0.5808 | 0.6008 | 0.3766
2012-10-31 12:33 | 23.0603 | 19.9548 | 19.7028 | 19.7268 | 19.4786 | 46.9369 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055575 | 0.90417 | 0.050249 | 16.2693 | 19.2222 | 3.2358 | 0.0552 | 0.7326 | 0.4806 | 0.5046 | 0.2564
2012-10-31 12:33 | 23.0618 | 19.9283 | 19.6962 | 19.7523 | 19.5201 | 46.9242 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.05555 | 0.90412 | 0.050224 | 16.2758 | 19.1516 | 3.235 | 0.0551 | 0.7767 | 0.5446 | 0.6007 | 0.3685
2012-10-31 12:33 | 23.0603 | 19.9668 | 19.6987 | 19.7148 | 19.4986 | 46.923 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.1581 | 3.2349 | 0.0552 | 0.8087 | 0.5406 | 0.5567 | 0.3405
2012-10-31 12:33 | 23.0573 | 19.9758 | 19.7038 | 19.7238 | 19.4756 | 46.9334 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055572 | 0.90433 | 0.050255 | 16.273 | 19.1551 | 3.2356 | 0.0552 | 0.8207 | 0.5487 | 0.5687 | 0.3205
2012-10-31 12:33 | 23.0641 | 19.9426 | 19.6905 | 19.7666 | 19.5024 | 46.9265 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055562 | 0.90422 | 0.05024 | 16.2741 | 19.1739 | 3.2351 | 0.0552 | 0.7687 | 0.5166 | 0.5927 | 0.3285
2012-10-31 12:33 | 23.0596 | 19.9461 | 19.666 | 19.7181 | 19.5219 | 46.9404 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.1414 | 3.2361 | 0.0552 | 0.8047 | 0.5246 | 0.5767 | 0.3805
2012-10-31 12:33 | 23.0558 | 19.9263 | 19.6942 | 19.7303 | 19.454 | 46.9288 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055559 | 0.90412 | 0.050232 | 16.2732 | 19.2137 | 3.2353 | 0.0551 | 0.7126 | 0.4805 | 0.5166 | 0.2403
2012-10-31 12:33 | 23.0603 | 19.9388 | 19.6907 | 19.6947 | 19.5106 | 46.9219 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055566 | 0.90414 | 0.050239 | 16.2714 | 19.1942 | 3.2348 | 0.0552 | 0.7446 | 0.4965 | 0.5005 | 0.3164
2012-10-31 12:33 | 23.0648 | 19.9113 | 19.6792 | 19.7273 | 19.4791 | 46.9149 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055553 | 0.90407 | 0.050224 | 16.2739 | 19.1866 | 3.2343 | 0.0551 | 0.7247 | 0.4926 | 0.5407 | 0.2925
2012-10-31 12:33 | 23.0656 | 19.9561 | 19.7201 | 19.7201 | 19.4558 | 46.9201 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055556 | 0.90417 | 0.050232 | 16.2749 | 19.1794 | 3.2347 | 0.0552 | 0.7767 | 0.5407 | 0.5407 | 0.2764
2012-10-31 12:33 | 23.0611 | 19.9236 | 19.6915 | 19.7196 | 19.4674 | 46.9271 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055559 | 0.90419 | 0.050236 | 16.2745 | 19.1869 | 3.2352 | 0.0552 | 0.7367 | 0.5046 | 0.5327 | 0.2805
2012-10-31 12:33 | 23.0633 | 19.9178 | 19.6857 | 19.7418 | 19.4495 | 46.9201 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055562 | 0.90408 | 0.050232 | 16.2716 | 19.1611 | 3.2347 | 0.0552 | 0.7567 | 0.5246 | 0.5807 | 0.2884
2012-10-31 12:33 | 23.0663 | 19.9288 | 19.6727 | 19.6767 | 19.4926 | 46.9178 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055559 | 0.90402 | 0.050227 | 16.2714 | 19.1561 | 3.2345 | 0.0551 | 0.7727 | 0.5166 | 0.5206 | 0.3365
2012-10-31 12:33 | 23.0626 | 19.9451 | 19.701 | 19.7291 | 19.4729 | 46.9242 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055585 | 0.90437 | 0.050269 | 16.27 | 19.1524 | 3.235 | 0.0552 | 0.7927 | 0.5486 | 0.5767 | 0.3205
2012-10-31 12:33 | 23.0656 | 19.9121 | 19.7361 | 19.68 | 19.4558 | 46.9294 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055553 | 0.90404 | 0.050222 | 16.2734 | 19.1273 | 3.2353 | 0.0551 | 0.7848 | 0.6088 | 0.5527 | 0.3285
2012-10-31 12:33 | 23.0633 | 19.9138 | 19.6897 | 19.7058 | 19.4736 | 46.9178 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055562 | 0.90417 | 0.050237 | 16.2731 | 19.121 | 3.2345 | 0.0552 | 0.7928 | 0.5687 | 0.5848 | 0.3526
2012-10-31 12:34 | 23.067 | 19.8935 | 19.6774 | 19.7175 | 19.4652 | 46.919 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055559 | 0.90412 | 0.050232 | 16.2732 | 19.1007 | 3.2346 | 0.0552 | 0.7928 | 0.5767 | 0.6168 | 0.3645
2012-10-31 12:34 | 23.0708 | 19.9253 | 19.6732 | 19.7173 | 19.413 | 46.9149 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055569 | 0.90405 | 0.050237 | 16.269 | 19.1245 | 3.2343 | 0.0552 | 0.8008 | 0.5487 | 0.5928 | 0.2885
2012-10-31 12:34 | 23.0678 | 19.9143 | 19.6702 | 19.6862 | 19.4781 | 46.9242 | 0.014222 | 0.34575 | 0.004917 | 24.3106 | 0.05555 | 0.90412 | 0.050224 | 16.2758 | 19.1015 | 3.235 | 0.0551 | 0.8128 | 0.5687 | 0.5847 | 0.3766
2012-10-31 12:34 | 23.076 | 19.9225 | 19.6544 | 19.7104 | 19.4903 | 46.9294 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055578 | 0.90417 | 0.050252 | 16.2684 | 19.1097 | 3.2353 | 0.0552 | 0.8128 | 0.5447 | 0.6007 | 0.3806
2012-10-31 12:34 | 23.0708 | 19.9013 | 19.6572 | 19.6692 | 19.429 | 46.9196 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.05554 | 0.90409 | 0.050213 | 16.2782 | 19.1165 | 3.2346 | 0.0551 | 0.7848 | 0.5407 | 0.5527 | 0.3125
2012-10-31 12:34 | 23.0775 | 19.92 | 19.6239 | 19.6879 | 19.4757 | 46.9103 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.1432 | 3.234 | 0.0551 | 0.7768 | 0.4807 | 0.5447 | 0.3325
2012-10-31 12:34 | 23.0783 | 19.9328 | 19.6607 | 19.6847 | 19.4846 | 46.9149 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055572 | 0.90407 | 0.050241 | 16.2684 | 19.112 | 3.2343 | 0.0552 | 0.8208 | 0.5487 | 0.5727 | 0.3726
2012-10-31 12:34 | 23.0693 | 19.9078 | 19.6517 | 19.6877 | 19.4916 | 46.9097 | 0.014231 | 0.34575 | 0.00492 | 24.2952 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.0789 | 3.234 | 0.0552 | 0.8289 | 0.5728 | 0.6088 | 0.4127
2012-10-31 12:34 | 23.0745 | 19.913 | 19.6569 | 19.6689 | 19.4767 | 46.9253 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055562 | 0.90412 | 0.050235 | 16.2723 | 19.1042 | 3.235 | 0.0552 | 0.8088 | 0.5527 | 0.5647 | 0.3725
2012-10-31 12:34 | 23.082 | 19.9005 | 19.6684 | 19.6884 | 19.4682 | 46.9253 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1157 | 3.235 | 0.0551 | 0.7848 | 0.5527 | 0.5727 | 0.3525
2012-10-31 12:34 | 23.0775 | 19.876 | 19.6319 | 19.6839 | 19.4317 | 46.9097 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055569 | 0.90409 | 0.05024 | 16.2698 | 19.1192 | 3.234 | 0.0552 | 0.7568 | 0.5127 | 0.5647 | 0.3125
2012-10-31 12:34 | 23.0768 | 19.9073 | 19.6232 | 19.7152 | 19.467 | 46.9091 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.1225 | 3.2339 | 0.0552 | 0.7848 | 0.5007 | 0.5927 | 0.3445
2012-10-31 12:34 | 23.0783 | 19.8768 | 19.6207 | 19.6767 | 19.4365 | 46.9074 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055566 | 0.90421 | 0.050243 | 16.2727 | 19.0879 | 3.2338 | 0.0552 | 0.7889 | 0.5328 | 0.5888 | 0.3486
2012-10-31 12:34 | 23.0827 | 19.9132 | 19.6251 | 19.7292 | 19.4609 | 46.9207 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055569 | 0.90421 | 0.050246 | 16.2718 | 19.1284 | 3.2347 | 0.0552 | 0.7848 | 0.4967 | 0.6008 | 0.3325
2012-10-31 12:34 | 23.0745 | 19.901 | 19.6129 | 19.6769 | 19.4407 | 46.9201 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055569 | 0.90405 | 0.050237 | 16.269 | 19.1162 | 3.2347 | 0.0552 | 0.7848 | 0.4967 | 0.5607 | 0.3245
2012-10-31 12:34 | 23.0738 | 19.9123 | 19.6162 | 19.7002 | 19.44 | 46.9178 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055572 | 0.90414 | 0.050245 | 16.2696 | 19.1075 | 3.2345 | 0.0552 | 0.8048 | 0.5087 | 0.5927 | 0.3325
2012-10-31 12:34 | 23.0648 | 19.8793 | 19.6792 | 19.6552 | 19.439 | 46.9132 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055569 | 0.9043 | 0.050251 | 16.2734 | 19.1666 | 3.2342 | 0.0552 | 0.7127 | 0.5126 | 0.4886 | 0.2724
2012-10-31 12:34 | 23.0708 | 19.8933 | 19.6652 | 19.6892 | 19.413 | 46.908 | 0.014219 | 0.34575 | 0.004916 | 24.3157 | 0.055559 | 0.90402 | 0.050227 | 16.2714 | 19.1566 | 3.2338 | 0.0551 | 0.7367 | 0.5086 | 0.5326 | 0.2564
2012-10-31 12:34 | 23.0775 | 19.896 | 19.6719 | 19.6639 | 19.4197 | 46.9144 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055559 | 0.90408 | 0.05023 | 16.2724 | 19.1873 | 3.2343 | 0.0551 | 0.7087 | 0.4846 | 0.4766 | 0.2324
2012-10-31 12:34 | 23.0842 | 19.8667 | 19.6746 | 19.6866 | 19.4584 | 46.9103 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055559 | 0.90408 | 0.05023 | 16.2724 | 19.19 | 3.234 | 0.0551 | 0.6767 | 0.4846 | 0.4966 | 0.2684
2012-10-31 12:34 | 23.0753 | 19.9338 | 19.6457 | 19.6857 | 19.4255 | 46.8953 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055581 | 0.9043 | 0.050262 | 16.2699 | 19.1531 | 3.233 | 0.0552 | 0.7807 | 0.4926 | 0.5326 | 0.2724
2012-10-31 12:34 | 23.0693 | 19.9158 | 19.6557 | 19.6397 | 19.4155 | 46.9155 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055572 | 0.90418 | 0.050247 | 16.2704 | 19.1951 | 3.2344 | 0.0552 | 0.7207 | 0.4606 | 0.4446 | 0.2204
2012-10-31 12:34 | 23.0768 | 19.8873 | 19.6632 | 19.6632 | 19.435 | 46.9039 | 0.014231 | 0.34577 | 0.004921 | 24.2972 | 0.055559 | 0.90405 | 0.050228 | 16.2719 | 19.1546 | 3.2336 | 0.0551 | 0.7327 | 0.5086 | 0.5086 | 0.2804
2012-10-31 12:34 | 23.0805 | 19.887 | 19.6749 | 19.6749 | 19.4107 | 46.9086 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055578 | 0.90422 | 0.050255 | 16.2695 | 19.1342 | 3.2339 | 0.0552 | 0.7528 | 0.5407 | 0.5407 | 0.2765
2012-10-31 12:35 | 23.0753 | 19.8938 | 19.6497 | 19.6777 | 19.3975 | 46.9109 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055562 | 0.90412 | 0.050235 | 16.2723 | 19.133 | 3.234 | 0.0552 | 0.7608 | 0.5167 | 0.5447 | 0.2645
2012-10-31 12:35 | 23.082 | 19.8725 | 19.6604 | 19.6684 | 19.4602 | 46.9172 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055575 | 0.90414 | 0.050247 | 16.2688 | 19.1197 | 3.2345 | 0.0552 | 0.7528 | 0.5407 | 0.5487 | 0.3405
2012-10-31 12:35 | 23.0775 | 19.86 | 19.6599 | 19.6519 | 19.4477 | 46.9034 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055566 | 0.90401 | 0.050232 | 16.2691 | 19.1472 | 3.2335 | 0.0552 | 0.7128 | 0.5127 | 0.5047 | 0.3005
2012-10-31 12:35 | 23.082 | 19.8765 | 19.6564 | 19.6484 | 19.4322 | 46.9063 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055559 | 0.90422 | 0.050238 | 16.275 | 19.1437 | 3.2337 | 0.0552 | 0.7328 | 0.5127 | 0.5047 | 0.2885
2012-10-31 12:35 | 23.0693 | 19.8398 | 19.6357 | 19.6517 | 19.4515 | 46.9022 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055556 | 0.90407 | 0.050226 | 16.273 | 19.135 | 3.2334 | 0.0551 | 0.7048 | 0.5007 | 0.5167 | 0.3165
2012-10-31 12:35 | 23.0835 | 19.854 | 19.6579 | 19.6419 | 19.4337 | 46.9016 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.1693 | 3.2334 | 0.0552 | 0.6847 | 0.4886 | 0.4726 | 0.2644
2012-10-31 12:35 | 23.0768 | 19.8233 | 19.7193 | 19.6392 | 19.451 | 46.8999 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055569 | 0.90408 | 0.050239 | 16.2695 | 19.2107 | 3.2333 | 0.0552 | 0.6126 | 0.5086 | 0.4285 | 0.2403
2012-10-31 12:35 | 23.0827 | 19.8452 | 19.7011 | 19.6531 | 19.4289 | 46.8993 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055569 | 0.90411 | 0.05024 | 16.27 | 19.2085 | 3.2332 | 0.0552 | 0.6367 | 0.4926 | 0.4446 | 0.2204
2012-10-31 12:35 | 23.0738 | 19.8443 | 19.6762 | 19.6482 | 19.444 | 46.897 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055572 | 0.90414 | 0.050245 | 16.2696 | 19.1876 | 3.2331 | 0.0552 | 0.6567 | 0.4886 | 0.4606 | 0.2564
2012-10-31 12:35 | 23.0783 | 19.8848 | 19.6807 | 19.6567 | 19.4125 | 46.8964 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.1561 | 3.233 | 0.0551 | 0.7287 | 0.5246 | 0.5006 | 0.2564
2012-10-31 12:35 | 23.0753 | 19.8578 | 19.6857 | 19.6617 | 19.4095 | 46.8924 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055566 | 0.90422 | 0.050244 | 16.273 | 19.2252 | 3.2328 | 0.0552 | 0.6326 | 0.4605 | 0.4365 | 0.1843
2012-10-31 12:35 | 23.0738 | 19.8243 | 19.6722 | 19.6442 | 19.412 | 46.8849 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055575 | 0.90422 | 0.050252 | 16.2703 | 19.2117 | 3.2322 | 0.0552 | 0.6126 | 0.4605 | 0.4325 | 0.2003
2012-10-31 12:35 | 23.0805 | 19.863 | 19.6869 | 19.6429 | 19.3746 | 46.8959 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.2304 | 3.233 | 0.0552 | 0.6326 | 0.4565 | 0.4125 | 0.1442
2012-10-31 12:35 | 23.0798 | 19.8223 | 19.6902 | 19.6222 | 19.4981 | 46.8883 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.055559 | 0.90399 | 0.050225 | 16.2709 | 19.2297 | 3.2325 | 0.0551 | 0.5926 | 0.4605 | 0.3925 | 0.2684
2012-10-31 12:35 | 23.0842 | 19.8427 | 19.6706 | 19.6346 | 19.4264 | 46.8918 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055569 | 0.90412 | 0.050241 | 16.2703 | 19.2421 | 3.2327 | 0.0552 | 0.6006 | 0.4285 | 0.3925 | 0.1843
2012-10-31 12:35 | 23.0753 | 19.8458 | 19.6577 | 19.6457 | 19.4015 | 46.8941 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.055578 | 0.90434 | 0.050261 | 16.2715 | 19.2052 | 3.2329 | 0.0552 | 0.6406 | 0.4525 | 0.4405 | 0.1963
2012-10-31 12:35 | 23.0857 | 19.8682 | 19.6441 | 19.6321 | 19.4399 | 46.8883 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055566 | 0.90419 | 0.050242 | 16.2725 | 19.2035 | 3.2325 | 0.0552 | 0.6647 | 0.4406 | 0.4286 | 0.2364
2012-10-31 12:36 | 23.082 | 19.8085 | 19.6644 | 19.6244 | 19.4202 | 46.8855 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055566 | 0.90411 | 0.050238 | 16.2709 | 19.1918 | 3.2323 | 0.0552 | 0.6167 | 0.4726 | 0.4326 | 0.2284
2012-10-31 12:36 | 23.0865 | 19.829 | 19.6889 | 19.6409 | 19.4127 | 46.8855 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055559 | 0.90421 | 0.050237 | 16.2748 | 19.1963 | 3.2323 | 0.0552 | 0.6327 | 0.4926 | 0.4446 | 0.2164
2012-10-31 12:36 | 23.088 | 19.8305 | 19.6384 | 19.6384 | 19.4582 | 46.8803 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055559 | 0.90401 | 0.050226 | 16.2711 | 19.1217 | 3.2319 | 0.0551 | 0.7088 | 0.5167 | 0.5167 | 0.3365
2012-10-31 12:36 | 23.085 | 19.8315 | 19.6754 | 19.6834 | 19.4112 | 46.8912 | 0.014241 | 0.34575 | 0.004924 | 24.2781 | 0.055572 | 0.90417 | 0.050246 | 16.2702 | 19.1347 | 3.2327 | 0.0552 | 0.6968 | 0.5407 | 0.5487 | 0.2765
2012-10-31 12:36 | 23.097 | 19.8075 | 19.6514 | 19.6274 | 19.4071 | 46.8843 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055575 | 0.90419 | 0.050251 | 16.2698 | 19.1307 | 3.2322 | 0.0552 | 0.6768 | 0.5207 | 0.4967 | 0.2764
2012-10-31 12:36 | 23.0932 | 19.7837 | 19.6396 | 19.6196 | 19.4033 | 46.8831 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055562 | 0.90395 | 0.050225 | 16.2692 | 19.175 | 3.2321 | 0.0551 | 0.6087 | 0.4646 | 0.4446 | 0.2283
2012-10-31 12:36 | 23.094 | 19.8085 | 19.6724 | 19.5964 | 19.4081 | 46.8889 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1878 | 3.2325 | 0.0551 | 0.6207 | 0.4846 | 0.4086 | 0.2203
2012-10-31 12:36 | 23.0962 | 19.7827 | 19.6506 | 19.6306 | 19.4944 | 46.8959 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055562 | 0.90405 | 0.050231 | 16.271 | 19.1419 | 3.233 | 0.0551 | 0.6408 | 0.5087 | 0.4887 | 0.3525
2012-10-31 12:36 | 23.097 | 19.8155 | 19.6194 | 19.6354 | 19.3951 | 46.8866 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055591 | 0.90456 | 0.050285 | 16.2716 | 19.1427 | 3.2324 | 0.0552 | 0.6728 | 0.4767 | 0.4927 | 0.2524
2012-10-31 12:36 | 23.1007 | 19.8232 | 19.6791 | 19.6391 | 19.4108 | 46.8889 | 0.014228 | 0.34575 | 0.004919 | 24.3003 | 0.055559 | 0.90415 | 0.050234 | 16.2737 | 19.1183 | 3.2325 | 0.0552 | 0.7049 | 0.5608 | 0.5208 | 0.2925
2012-10-31 12:36 | 23.097 | 19.8195 | 19.6594 | 19.6154 | 19.3751 | 46.8791 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055581 | 0.90418 | 0.050255 | 16.2678 | 19.1507 | 3.2318 | 0.0552 | 0.6688 | 0.5087 | 0.4647 | 0.2244
2012-10-31 12:36 | 23.1037 | 19.8062 | 19.6581 | 19.59 | 19.4259 | 46.8947 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055569 | 0.90414 | 0.050242 | 16.2705 | 19.1414 | 3.2329 | 0.0552 | 0.6648 | 0.5167 | 0.4486 | 0.2845
2012-10-31 12:36 | 23.1059 | 19.8244 | 19.6483 | 19.6323 | 19.42 | 46.8872 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055575 | 0.90417 | 0.050249 | 16.2693 | 19.1356 | 3.2324 | 0.0552 | 0.6888 | 0.5127 | 0.4967 | 0.2844
2012-10-31 12:36 | 23.1007 | 19.7912 | 19.6031 | 19.6111 | 19.4068 | 46.8895 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055562 | 0.90399 | 0.050228 | 16.27 | 19.1143 | 3.2326 | 0.0551 | 0.6769 | 0.4888 | 0.4968 | 0.2925
2012-10-31 12:36 | 23.1044 | 19.8309 | 19.6068 | 19.6027 | 19.4426 | 46.8849 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055556 | 0.90408 | 0.050227 | 16.2733 | 19.098 | 3.2322 | 0.0551 | 0.7329 | 0.5088 | 0.5047 | 0.3446
2012-10-31 12:36 | 23.1074 | 19.8459 | 19.6698 | 19.6618 | 19.4215 | 46.8826 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055575 | 0.90421 | 0.050251 | 16.2701 | 19.125 | 3.2321 | 0.0552 | 0.7209 | 0.5448 | 0.5368 | 0.2965
2012-10-31 12:36 | 23.1074 | 19.7939 | 19.6338 | 19.6378 | 19.3935 | 46.8762 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055562 | 0.90422 | 0.05024 | 16.2741 | 19.125 | 3.2316 | 0.0552 | 0.6689 | 0.5088 | 0.5128 | 0.2685
2012-10-31 12:36 | 23.1082 | 19.8187 | 19.6546 | 19.6106 | 19.4183 | 46.8843 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055556 | 0.90407 | 0.050226 | 16.273 | 19.1619 | 3.2322 | 0.0551 | 0.6568 | 0.4927 | 0.4487 | 0.2564
2012-10-31 12:36 | 23.1067 | 19.8292 | 19.6131 | 19.6451 | 19.3808 | 46.8797 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055572 | 0.90404 | 0.050239 | 16.2678 | 19.1203 | 3.2319 | 0.0552 | 0.7089 | 0.4928 | 0.5248 | 0.2605
2012-10-31 12:36 | 23.1067 | 19.8092 | 19.6211 | 19.593 | 19.3728 | 46.8826 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055553 | 0.90399 | 0.05022 | 16.2726 | 19.0802 | 3.2321 | 0.0551 | 0.729 | 0.5409 | 0.5128 | 0.2926
2012-10-31 12:36 | 23.1074 | 19.8059 | 19.6418 | 19.6498 | 19.3695 | 46.8768 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055569 | 0.90409 | 0.05024 | 16.2698 | 19.113 | 3.2317 | 0.0552 | 0.6929 | 0.5288 | 0.5368 | 0.2565
2012-10-31 12:36 | 23.1112 | 19.8097 | 19.6216 | 19.6616 | 19.3733 | 46.893 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055569 | 0.90425 | 0.050248 | 16.2726 | 19.1409 | 3.2328 | 0.0552 | 0.6688 | 0.4807 | 0.5207 | 0.2324
2012-10-31 12:37 | 23.1089 | 19.8114 | 19.6072 | 19.6233 | 19.415 | 46.8797 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055559 | 0.90409 | 0.050231 | 16.2727 | 19.0945 | 3.2319 | 0.0551 | 0.7169 | 0.5127 | 0.5288 | 0.3205
2012-10-31 12:37 | 23.1044 | 19.8229 | 19.6188 | 19.6188 | 19.3985 | 46.8693 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.118 | 3.2312 | 0.0551 | 0.7049 | 0.5008 | 0.5008 | 0.2805
2012-10-31 12:37 | 23.0999 | 19.7864 | 19.6383 | 19.6183 | 19.374 | 46.8826 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055562 | 0.90415 | 0.050236 | 16.2728 | 19.1296 | 3.2321 | 0.0552 | 0.6568 | 0.5087 | 0.4887 | 0.2444
2012-10-31 12:37 | 23.1014 | 19.7879 | 19.6238 | 19.5917 | 19.3514 | 46.8733 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1471 | 3.2314 | 0.0551 | 0.6408 | 0.4767 | 0.4446 | 0.2043
2012-10-31 12:37 | 23.0962 | 19.7747 | 19.6066 | 19.5825 | 19.3703 | 46.886 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055553 | 0.90388 | 0.050213 | 16.2705 | 19.1499 | 3.2323 | 0.0551 | 0.6248 | 0.4567 | 0.4326 | 0.2204
2012-10-31 12:37 | 23.1022 | 19.7527 | 19.6526 | 19.6126 | 19.3923 | 46.8762 | 0.014216 | 0.34572 | 0.004915 | 24.3188 | 0.05555 | 0.90386 | 0.05021 | 16.2712 | 19.1238 | 3.2316 | 0.0551 | 0.6289 | 0.5288 | 0.4888 | 0.2685
2012-10-31 12:37 | 23.1007 | 19.8432 | 19.6231 | 19.6071 | 19.3948 | 46.8687 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055556 | 0.90402 | 0.050224 | 16.2723 | 19.1744 | 3.2311 | 0.0551 | 0.6688 | 0.4487 | 0.4327 | 0.2204
2012-10-31 12:37 | 23.1037 | 19.7982 | 19.6501 | 19.594 | 19.4098 | 46.8733 | 0.01425 | 0.34572 | 0.004926 | 24.2608 | 0.05555 | 0.90391 | 0.050212 | 16.2719 | 19.1815 | 3.2314 | 0.0551 | 0.6167 | 0.4686 | 0.4125 | 0.2283
2012-10-31 12:37 | 23.0977 | 19.7882 | 19.6841 | 19.6521 | 19.4239 | 46.8727 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055547 | 0.90383 | 0.050205 | 16.2715 | 19.1594 | 3.2314 | 0.0551 | 0.6288 | 0.5247 | 0.4927 | 0.2645
2012-10-31 12:37 | 23.091 | 19.7775 | 19.6574 | 19.5974 | 19.3811 | 46.8699 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055553 | 0.90396 | 0.050218 | 16.2721 | 19.1968 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5807 | 0.4606 | 0.4006 | 0.1843
2012-10-31 12:37 | 23.094 | 19.7805 | 19.6644 | 19.5843 | 19.4121 | 46.8693 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.2359 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5446 | 0.4285 | 0.3484 | 0.1762
2012-10-31 12:37 | 23.0857 | 19.7682 | 19.6161 | 19.556 | 19.3598 | 46.8739 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055553 | 0.90389 | 0.050214 | 16.2708 | 19.2035 | 3.2315 | 0.0551 | 0.5647 | 0.4126 | 0.3525 | 0.1563
2012-10-31 12:37 | 23.091 | 19.7815 | 19.6734 | 19.6134 | 19.4492 | 46.8693 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055559 | 0.90395 | 0.050223 | 16.2701 | 19.2168 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5647 | 0.4566 | 0.3966 | 0.2324
2012-10-31 12:37 | 23.091 | 19.8415 | 19.6454 | 19.6134 | 19.4132 | 46.8699 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.2609 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5806 | 0.3845 | 0.3525 | 0.1523
2012-10-31 12:37 | 23.088 | 19.7745 | 19.6664 | 19.6144 | 19.3661 | 46.8722 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.2138 | 3.2314 | 0.0551 | 0.5607 | 0.4526 | 0.4006 | 0.1523
2012-10-31 12:37 | 23.0932 | 19.7637 | 19.6876 | 19.6116 | 19.3953 | 46.8704 | 0.014253 | 0.34569 | 0.004927 | 24.2536 | 0.055547 | 0.9038 | 0.050204 | 16.271 | 19.219 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5447 | 0.4686 | 0.3926 | 0.1763
2012-10-31 12:37 | 23.0842 | 19.7907 | 19.6186 | 19.5785 | 19.4023 | 46.8722 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055537 | 0.90392 | 0.050201 | 16.276 | 19.2381 | 3.2314 | 0.0551 | 0.5526 | 0.3805 | 0.3404 | 0.1642
2012-10-31 12:37 | 23.0865 | 19.753 | 19.6409 | 19.6209 | 19.4046 | 46.8843 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055566 | 0.90407 | 0.050235 | 16.2701 | 19.2204 | 3.2322 | 0.0552 | 0.5326 | 0.4205 | 0.4005 | 0.1842
2012-10-31 12:37 | 23.0932 | 19.7917 | 19.6476 | 19.5915 | 19.4073 | 46.8681 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.05555 | 0.90383 | 0.050208 | 16.2706 | 19.2391 | 3.2311 | 0.0551 | 0.5526 | 0.4085 | 0.3524 | 0.1682
2012-10-31 12:37 | 23.085 | 19.7715 | 19.6314 | 19.6034 | 19.3631 | 46.8699 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055562 | 0.90375 | 0.050214 | 16.2656 | 19.2629 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5086 | 0.3685 | 0.3405 | 0.1002
2012-10-31 12:37 | 23.091 | 19.7335 | 19.6374 | 19.5653 | 19.3691 | 46.8681 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.2609 | 3.2311 | 0.0551 | 0.4726 | 0.3765 | 0.3044 | 0.1082
2012-10-31 12:37 | 23.0872 | 19.7417 | 19.6176 | 19.5615 | 19.3533 | 46.8727 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.213 | 3.2314 | 0.0551 | 0.5287 | 0.4046 | 0.3485 | 0.1403
2012-10-31 12:37 | 23.0902 | 19.7847 | 19.6086 | 19.5885 | 19.3603 | 46.8646 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.2561 | 3.2308 | 0.0551 | 0.5286 | 0.3525 | 0.3324 | 0.1042
2012-10-31 12:38 | 23.0947 | 19.7692 | 19.6171 | 19.6331 | 19.3808 | 46.8571 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.05555 | 0.90376 | 0.050204 | 16.2693 | 19.2246 | 3.2303 | 0.0551 | 0.5446 | 0.3925 | 0.4085 | 0.1562
2012-10-31 12:38 | 23.0902 | 19.7487 | 19.6166 | 19.5926 | 19.3643 | 46.8583 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.216 | 3.2304 | 0.0551 | 0.5327 | 0.4006 | 0.3766 | 0.1483
2012-10-31 12:38 | 23.0887 | 19.7312 | 19.6031 | 19.6031 | 19.3668 | 46.8606 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.05554 | 0.90369 | 0.050191 | 16.271 | 19.2306 | 3.2306 | 0.0551 | 0.5006 | 0.3725 | 0.3725 | 0.1362
2012-10-31 12:38 | 23.088 | 19.7785 | 19.6304 | 19.5703 | 19.3581 | 46.8733 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055556 | 0.90401 | 0.050223 | 16.272 | 19.2339 | 3.2314 | 0.0551 | 0.5446 | 0.3965 | 0.3364 | 0.1242
2012-10-31 12:38 | 23.0917 | 19.8062 | 19.6381 | 19.6101 | 19.3658 | 46.8566 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.2536 | 3.2303 | 0.0551 | 0.5526 | 0.3845 | 0.3565 | 0.1122
2012-10-31 12:38 | 23.0955 | 19.754 | 19.6019 | 19.5738 | 19.3896 | 46.8629 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055559 | 0.9038 | 0.050215 | 16.2675 | 19.2133 | 3.2307 | 0.0551 | 0.5407 | 0.3886 | 0.3605 | 0.1763
2012-10-31 12:38 | 23.0917 | 19.7462 | 19.6501 | 19.562 | 19.3698 | 46.8635 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.1935 | 3.2308 | 0.0551 | 0.5527 | 0.4566 | 0.3685 | 0.1763
2012-10-31 12:38 | 23.0887 | 19.7712 | 19.6071 | 19.5911 | 19.4269 | 46.8612 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.1705 | 3.2306 | 0.0552 | 0.6007 | 0.4366 | 0.4206 | 0.2564
2012-10-31 12:38 | 23.0925 | 19.7269 | 19.5868 | 19.5708 | 19.3626 | 46.867 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055544 | 0.90383 | 0.050203 | 16.2724 | 19.1662 | 3.231 | 0.0551 | 0.5607 | 0.4206 | 0.4046 | 0.1964
2012-10-31 12:38 | 23.0917 | 19.7261 | 19.6221 | 19.578 | 19.3618 | 46.8693 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.1735 | 3.2312 | 0.0551 | 0.5526 | 0.4486 | 0.4045 | 0.1883
2012-10-31 12:38 | 23.0842 | 19.7507 | 19.5866 | 19.5825 | 19.3943 | 46.8612 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.05555 | 0.90385 | 0.050209 | 16.2709 | 19.1459 | 3.2306 | 0.0551 | 0.6048 | 0.4407 | 0.4366 | 0.2484
2012-10-31 12:38 | 23.0887 | 19.7432 | 19.6031 | 19.6151 | 19.3428 | 46.8658 | 0.014225 | 0.34576 | 0.004918 | 24.3064 | 0.055556 | 0.90396 | 0.050221 | 16.2712 | 19.1745 | 3.2309 | 0.0551 | 0.5687 | 0.4286 | 0.4406 | 0.1683
2012-10-31 12:38 | 23.094 | 19.8005 | 19.6364 | 19.6084 | 19.3961 | 46.8583 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.1918 | 3.2304 | 0.0551 | 0.6087 | 0.4446 | 0.4166 | 0.2043
2012-10-31 12:38 | 23.088 | 19.7625 | 19.6184 | 19.5543 | 19.3781 | 46.8623 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055556 | 0.90389 | 0.050217 | 16.2699 | 19.1818 | 3.2307 | 0.0551 | 0.5807 | 0.4366 | 0.3725 | 0.1963
2012-10-31 12:38 | 23.0947 | 19.7372 | 19.6611 | 19.589 | 19.4249 | 46.86 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90357 | 0.050188 | 16.2677 | 19.1524 | 3.2305 | 0.0551 | 0.5848 | 0.5087 | 0.4366 | 0.2725
2012-10-31 12:38 | 23.091 | 19.7014 | 19.6254 | 19.6094 | 19.341 | 46.8589 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055534 | 0.90363 | 0.050182 | 16.2717 | 19.1487 | 3.2305 | 0.0551 | 0.5527 | 0.4767 | 0.4607 | 0.1923
2012-10-31 12:38 | 23.0895 | 19.796 | 19.6239 | 19.5878 | 19.3355 | 46.856 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.05555 | 0.90372 | 0.050202 | 16.2686 | 19.1552 | 3.2303 | 0.0551 | 0.6408 | 0.4687 | 0.4326 | 0.1803
2012-10-31 12:38 | 23.082 | 19.7285 | 19.6004 | 19.5683 | 19.4122 | 46.8635 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055518 | 0.90368 | 0.05017 | 16.2772 | 19.1998 | 3.2308 | 0.0551 | 0.5287 | 0.4006 | 0.3685 | 0.2124
2012-10-31 12:38 | 23.0827 | 19.7692 | 19.6491 | 19.6011 | 19.3648 | 46.8646 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055518 | 0.9037 | 0.050172 | 16.2777 | 19.1725 | 3.2308 | 0.0551 | 0.5967 | 0.4766 | 0.4286 | 0.1923
2012-10-31 12:38 | 23.0895 | 19.732 | 19.6399 | 19.5919 | 19.3636 | 46.8623 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.1472 | 3.2307 | 0.0551 | 0.5848 | 0.4927 | 0.4447 | 0.2164
2012-10-31 12:38 | 23.0902 | 19.7487 | 19.6086 | 19.5445 | 19.3803 | 46.8629 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055544 | 0.9038 | 0.050201 | 16.2719 | 19.1599 | 3.2307 | 0.0551 | 0.5888 | 0.4487 | 0.3846 | 0.2204
2012-10-31 12:38 | 23.091 | 19.7575 | 19.5974 | 19.5493 | 19.3451 | 46.8525 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.2008 | 3.23 | 0.0551 | 0.5567 | 0.3966 | 0.3485 | 0.1443
2012-10-31 12:38 | 23.088 | 19.7465 | 19.6344 | 19.5783 | 19.3421 | 46.8589 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.1698 | 3.2305 | 0.0551 | 0.5767 | 0.4646 | 0.4085 | 0.1723
2012-10-31 12:38 | 23.0999 | 19.7744 | 19.6303 | 19.5622 | 19.354 | 46.8641 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.1897 | 3.2308 | 0.0551 | 0.5847 | 0.4406 | 0.3725 | 0.1643
2012-10-31 12:39 | 23.0865 | 19.737 | 19.6089 | 19.5488 | 19.3726 | 46.86 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055525 | 0.9037 | 0.050178 | 16.2756 | 19.1883 | 3.2305 | 0.0551 | 0.5487 | 0.4206 | 0.3605 | 0.1843
2012-10-31 12:39 | 23.0947 | 19.7532 | 19.5971 | 19.541 | 19.3367 | 46.8594 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055537 | 0.90372 | 0.05019 | 16.2724 | 19.1965 | 3.2305 | 0.0551 | 0.5567 | 0.4006 | 0.3445 | 0.1402
2012-10-31 12:39 | 23.0902 | 19.7166 | 19.5966 | 19.5885 | 19.3322 | 46.8566 | 0.014247 | 0.34564 | 0.004924 | 24.2608 | 0.055512 | 0.90368 | 0.050165 | 16.2789 | 19.2 | 3.2303 | 0.0551 | 0.5166 | 0.3966 | 0.3885 | 0.1322
2012-10-31 12:39 | 23.0835 | 19.7059 | 19.5578 | 19.5498 | 19.3496 | 46.8508 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.1933 | 3.2299 | 0.0551 | 0.5126 | 0.3645 | 0.3565 | 0.1563
2012-10-31 12:39 | 23.0842 | 19.7066 | 19.6146 | 19.5745 | 19.3583 | 46.8548 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90375 | 0.050194 | 16.272 | 19.182 | 3.2302 | 0.0551 | 0.5246 | 0.4326 | 0.3925 | 0.1763
2012-10-31 12:39 | 23.0947 | 19.7612 | 19.585 | 19.6091 | 19.3488 | 46.8566 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90359 | 0.050183 | 16.27 | 19.1604 | 3.2303 | 0.0551 | 0.6008 | 0.4246 | 0.4487 | 0.1884
2012-10-31 12:39 | 23.0977 | 19.7442 | 19.6081 | 19.56 | 19.3558 | 46.8542 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.05554 | 0.90366 | 0.050189 | 16.2705 | 19.1674 | 3.2301 | 0.0551 | 0.5768 | 0.4407 | 0.3926 | 0.1884
2012-10-31 12:39 | 23.0902 | 19.7286 | 19.5605 | 19.5685 | 19.3603 | 46.8525 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055528 | 0.90346 | 0.050167 | 16.2703 | 19.18 | 3.23 | 0.0551 | 0.5486 | 0.3805 | 0.3885 | 0.1803
2012-10-31 12:39 | 23.094 | 19.7244 | 19.6484 | 19.6084 | 19.3521 | 46.8479 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.1597 | 3.2297 | 0.0551 | 0.5647 | 0.4887 | 0.4487 | 0.1924
2012-10-31 12:39 | 23.0955 | 19.7179 | 19.6019 | 19.5858 | 19.3696 | 46.8519 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1332 | 3.23 | 0.0551 | 0.5847 | 0.4687 | 0.4526 | 0.2364
2012-10-31 12:39 | 23.0917 | 19.7261 | 19.5941 | 19.582 | 19.3498 | 46.8542 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.0973 | 3.2301 | 0.0551 | 0.6288 | 0.4968 | 0.4847 | 0.2525
2012-10-31 12:39 | 23.0947 | 19.7412 | 19.6011 | 19.581 | 19.3928 | 46.8508 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055547 | 0.90373 | 0.0502 | 16.2697 | 19.1684 | 3.2299 | 0.0551 | 0.5728 | 0.4327 | 0.4126 | 0.2244
2012-10-31 12:39 | 23.0857 | 19.7241 | 19.576 | 19.568 | 19.3237 | 46.8433 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.05554 | 0.90362 | 0.050187 | 16.2697 | 19.1354 | 3.2294 | 0.0551 | 0.5887 | 0.4406 | 0.4326 | 0.1883
2012-10-31 12:39 | 23.0895 | 19.7039 | 19.5959 | 19.5558 | 19.3355 | 46.8381 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055544 | 0.90372 | 0.050196 | 16.2703 | 19.1272 | 3.229 | 0.0551 | 0.5767 | 0.4687 | 0.4286 | 0.2083
2012-10-31 12:39 | 23.0932 | 19.6756 | 19.5996 | 19.5795 | 19.3232 | 46.8502 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1629 | 3.2299 | 0.0551 | 0.5127 | 0.4367 | 0.4166 | 0.1603
2012-10-31 12:39 | 23.082 | 19.7325 | 19.5523 | 19.5603 | 19.3721 | 46.8525 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.1557 | 3.23 | 0.0551 | 0.5768 | 0.3966 | 0.4046 | 0.2164
2012-10-31 12:39 | 23.0925 | 19.6949 | 19.6109 | 19.5348 | 19.3946 | 46.8473 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055537 | 0.90368 | 0.050187 | 16.2716 | 19.1622 | 3.2297 | 0.0551 | 0.5327 | 0.4487 | 0.3726 | 0.2324
2012-10-31 12:39 | 23.0925 | 19.739 | 19.5908 | 19.5548 | 19.3586 | 46.8392 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.1542 | 3.2291 | 0.0551 | 0.5848 | 0.4366 | 0.4006 | 0.2044
2012-10-31 12:39 | 23.0895 | 19.7039 | 19.6039 | 19.5638 | 19.3315 | 46.8375 | 0.014238 | 0.34573 | 0.004923 | 24.2822 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.1312 | 3.229 | 0.0551 | 0.5727 | 0.4727 | 0.4326 | 0.2003
2012-10-31 12:39 | 23.0925 | 19.6869 | 19.5949 | 19.5548 | 19.3425 | 46.8386 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.1422 | 3.2291 | 0.0551 | 0.5447 | 0.4527 | 0.4126 | 0.2003
2012-10-31 12:39 | 23.0925 | 19.7269 | 19.5868 | 19.5508 | 19.3666 | 46.8496 | 0.014212 | 0.3457 | 0.004913 | 24.3246 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.2023 | 3.2298 | 0.0551 | 0.5246 | 0.3845 | 0.3485 | 0.1643
2012-10-31 12:39 | 23.0932 | 19.7076 | 19.5956 | 19.5475 | 19.3232 | 46.8369 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.187 | 3.2289 | 0.0551 | 0.5206 | 0.4086 | 0.3605 | 0.1362
2012-10-31 12:39 | 23.097 | 19.7034 | 19.6114 | 19.5833 | 19.335 | 46.8438 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.2108 | 3.2294 | 0.0551 | 0.4926 | 0.4006 | 0.3725 | 0.1242
2012-10-31 12:39 | 23.0984 | 19.7168 | 19.5927 | 19.5927 | 19.3484 | 46.8329 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.05554 | 0.90378 | 0.050196 | 16.2725 | 19.1441 | 3.2287 | 0.0551 | 0.5727 | 0.4486 | 0.4486 | 0.2043
2012-10-31 12:39 | 23.0887 | 19.6831 | 19.575 | 19.543 | 19.3668 | 46.8352 | 0.014244 | 0.34566 | 0.004924 | 24.2669 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.1584 | 3.2288 | 0.0551 | 0.5247 | 0.4166 | 0.3846 | 0.2084
2012-10-31 12:40 | 23.0955 | 19.7139 | 19.5938 | 19.5498 | 19.3736 | 46.8444 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.1492 | 3.2295 | 0.0551 | 0.5647 | 0.4446 | 0.4006 | 0.2244
2012-10-31 12:40 | 23.0955 | 19.7019 | 19.5778 | 19.5338 | 19.3455 | 46.8311 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1211 | 3.2285 | 0.0551 | 0.5808 | 0.4567 | 0.4127 | 0.2244
2012-10-31 12:40 | 23.0865 | 19.7009 | 19.6009 | 19.5488 | 19.3406 | 46.8369 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1643 | 3.2289 | 0.0551 | 0.5366 | 0.4366 | 0.3845 | 0.1763
2012-10-31 12:40 | 23.0857 | 19.7041 | 19.6041 | 19.544 | 19.3398 | 46.8438 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1073 | 3.2294 | 0.0551 | 0.5968 | 0.4968 | 0.4367 | 0.2325
2012-10-31 12:40 | 23.088 | 19.6984 | 19.6144 | 19.5463 | 19.3581 | 46.845 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.1577 | 3.2295 | 0.0551 | 0.5407 | 0.4567 | 0.3886 | 0.2004
2012-10-31 12:40 | 23.0805 | 19.6709 | 19.5869 | 19.5428 | 19.3466 | 46.8346 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90353 | 0.050179 | 16.269 | 19.1142 | 3.2288 | 0.0551 | 0.5567 | 0.4727 | 0.4286 | 0.2324
2012-10-31 12:40 | 23.0835 | 19.6739 | 19.6019 | 19.5899 | 19.3335 | 46.8415 | 0.014241 | 0.3457 | 0.004923 | 24.2751 | 0.055534 | 0.90368 | 0.050185 | 16.2725 | 19.1613 | 3.2293 | 0.0551 | 0.5126 | 0.4406 | 0.4286 | 0.1722
2012-10-31 12:40 | 23.0813 | 19.7358 | 19.5957 | 19.5716 | 19.3394 | 46.8519 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.1671 | 3.23 | 0.0551 | 0.5687 | 0.4286 | 0.4045 | 0.1723
2012-10-31 12:40 | 23.0835 | 19.6859 | 19.5939 | 19.5498 | 19.3376 | 46.8358 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.05554 | 0.90366 | 0.050189 | 16.2705 | 19.1412 | 3.2289 | 0.0551 | 0.5447 | 0.4527 | 0.4086 | 0.1964
2012-10-31 12:40 | 23.097 | 19.7274 | 19.6474 | 19.6034 | 19.319 | 46.8288 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055518 | 0.90356 | 0.050164 | 16.2751 | 19.1748 | 3.2284 | 0.0551 | 0.5526 | 0.4726 | 0.4286 | 0.1442
2012-10-31 12:40 | 23.082 | 19.6884 | 19.5483 | 19.5483 | 19.3481 | 46.8398 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055553 | 0.90372 | 0.050204 | 16.2677 | 19.1237 | 3.2291 | 0.0551 | 0.5647 | 0.4246 | 0.4246 | 0.2244
2012-10-31 12:40 | 23.0835 | 19.7139 | 19.6219 | 19.5138 | 19.3456 | 46.8415 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1733 | 3.2293 | 0.0551 | 0.5406 | 0.4486 | 0.3405 | 0.1723
2012-10-31 12:40 | 23.0783 | 19.7127 | 19.5807 | 19.6087 | 19.3123 | 46.8236 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055537 | 0.9037 | 0.050189 | 16.2721 | 19.1801 | 3.228 | 0.0551 | 0.5326 | 0.4006 | 0.4286 | 0.1322
2012-10-31 12:40 | 23.0768 | 19.6752 | 19.5952 | 19.5271 | 19.3509 | 46.8369 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.2227 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4525 | 0.3725 | 0.3044 | 0.1282
2012-10-31 12:40 | 23.085 | 19.7034 | 19.6034 | 19.5433 | 19.335 | 46.8398 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055515 | 0.90359 | 0.050163 | 16.2765 | 19.1748 | 3.2291 | 0.0551 | 0.5286 | 0.4286 | 0.3685 | 0.1602
2012-10-31 12:40 | 23.0827 | 19.6931 | 19.6331 | 19.541 | 19.3287 | 46.8358 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.2045 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4886 | 0.4286 | 0.3365 | 0.1242
2012-10-31 12:40 | 23.0708 | 19.6732 | 19.6212 | 19.4931 | 19.3529 | 46.849 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055544 | 0.90366 | 0.050193 | 16.2693 | 19.1766 | 3.2298 | 0.0551 | 0.4966 | 0.4446 | 0.3165 | 0.1763
2012-10-31 12:40 | 23.0835 | 19.6739 | 19.6139 | 19.5378 | 19.3496 | 46.8514 | 0.014247 | 0.34569 | 0.004925 | 24.2638 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.2214 | 3.2299 | 0.0551 | 0.4525 | 0.3925 | 0.3164 | 0.1282
2012-10-31 12:40 | 23.0798 | 19.6862 | 19.5902 | 19.5461 | 19.3539 | 46.8386 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.2016 | 3.2291 | 0.0551 | 0.4846 | 0.3886 | 0.3445 | 0.1523
2012-10-31 12:40 | 23.0768 | 19.6592 | 19.6152 | 19.5471 | 19.3749 | 46.8415 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.05554 | 0.90365 | 0.050188 | 16.2702 | 19.2147 | 3.2293 | 0.0551 | 0.4445 | 0.4005 | 0.3324 | 0.1602
2012-10-31 12:40 | 23.0753 | 19.6457 | 19.6337 | 19.5176 | 19.3454 | 46.8369 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.2332 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4125 | 0.4005 | 0.2844 | 0.1122
2012-10-31 12:40 | 23.073 | 19.6514 | 19.5914 | 19.5393 | 19.3431 | 46.8311 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.2429 | 3.2285 | 0.0551 | 0.4085 | 0.3485 | 0.2964 | 0.1002
2012-10-31 12:40 | 23.0842 | 19.6906 | 19.6146 | 19.5385 | 19.3302 | 46.8346 | 0.01425 | 0.34563 | 0.004925 | 24.2547 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.2421 | 3.2288 | 0.0551 | 0.4485 | 0.3725 | 0.2964 | 0.0881
2012-10-31 12:40 | 23.067 | 19.6894 | 19.6014 | 19.5093 | 19.3211 | 46.8369 | 0.014253 | 0.34573 | 0.004928 | 24.2566 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.289 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4004 | 0.3124 | 0.2203 | 0.0321
2012-10-31 12:40 | 23.0738 | 19.6682 | 19.5882 | 19.5281 | 19.3519 | 46.8456 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2718 | 3.2295 | 0.0551 | 0.3964 | 0.3164 | 0.2563 | 0.0801
2012-10-31 12:40 | 23.0715 | 19.6459 | 19.6059 | 19.5338 | 19.3496 | 46.8456 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.3376 | 3.2295 | 0.0551 | 0.3083 | 0.2683 | 0.1962 | 0.012
2012-10-31 12:41 | 23.0775 | 19.6719 | 19.6319 | 19.5078 | 19.3716 | 46.8219 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.3596 | 3.2279 | 0.0551 | 0.3123 | 0.2723 | 0.1482 | 0.012
2012-10-31 12:41 | 23.073 | 19.6674 | 19.6274 | 19.5553 | 19.3871 | 46.8323 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.311 | 3.2286 | 0.0551 | 0.3564 | 0.3164 | 0.2443 | 0.0761
2012-10-31 12:41 | 23.0693 | 19.6797 | 19.6437 | 19.4996 | 19.3153 | 46.8363 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.3394 | 3.2289 | 0.0551 | 0.3403 | 0.3043 | 0.1602 | -0.0241
2012-10-31 12:41 | 23.0656 | 19.632 | 19.628 | 19.5279 | 19.3076 | 46.8334 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055531 | 0.90372 | 0.050184 | 16.2741 | 19.3156 | 3.2287 | 0.0551 | 0.3164 | 0.3124 | 0.2123 | -0.008
2012-10-31 12:41 | 23.0708 | 19.6492 | 19.6372 | 19.5251 | 19.3689 | 46.8173 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055518 | 0.90365 | 0.050169 | 16.2766 | 19.3008 | 3.2276 | 0.0551 | 0.3484 | 0.3364 | 0.2243 | 0.0681
2012-10-31 12:41 | 23.0656 | 19.672 | 19.588 | 19.5399 | 19.3317 | 46.8375 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.2796 | 3.229 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3084 | 0.2603 | 0.0521
2012-10-31 12:41 | 23.0588 | 19.6292 | 19.6172 | 19.5612 | 19.3209 | 46.83 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90353 | 0.050177 | 16.2699 | 19.2888 | 3.2285 | 0.0551 | 0.3404 | 0.3284 | 0.2724 | 0.0321
2012-10-31 12:41 | 23.0588 | 19.6572 | 19.6132 | 19.5291 | 19.3048 | 46.8392 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055544 | 0.90369 | 0.050195 | 16.2698 | 19.2327 | 3.2291 | 0.0551 | 0.4245 | 0.3805 | 0.2964 | 0.0721
2012-10-31 12:41 | 23.0536 | 19.652 | 19.62 | 19.5199 | 19.3117 | 46.8462 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.05554 | 0.90363 | 0.050188 | 16.2699 | 19.2596 | 3.2296 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3604 | 0.2603 | 0.0521
2012-10-31 12:41 | 23.0499 | 19.6523 | 19.5563 | 19.5122 | 19.34 | 46.8462 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055547 | 0.90376 | 0.050201 | 16.2702 | 19.2399 | 3.2296 | 0.0551 | 0.4124 | 0.3164 | 0.2723 | 0.1001
2012-10-31 12:41 | 23.0461 | 19.6525 | 19.6005 | 19.5444 | 19.3322 | 46.8427 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.2601 | 3.2293 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3404 | 0.2843 | 0.0721
2012-10-31 12:41 | 23.0454 | 19.6358 | 19.5998 | 19.5077 | 19.3555 | 46.8433 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.2794 | 3.2294 | 0.0551 | 0.3564 | 0.3204 | 0.2283 | 0.0761
2012-10-31 12:41 | 23.0521 | 19.6745 | 19.5785 | 19.5344 | 19.3262 | 46.8485 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.2701 | 3.2297 | 0.0551 | 0.4044 | 0.3084 | 0.2643 | 0.0561
2012-10-31 12:41 | 23.0401 | 19.6345 | 19.5985 | 19.4824 | 19.3502 | 46.8386 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055525 | 0.90373 | 0.05018 | 16.2761 | 19.2661 | 3.2291 | 0.0551 | 0.3684 | 0.3324 | 0.2163 | 0.0841
2012-10-31 12:41 | 23.0431 | 19.6575 | 19.6055 | 19.5414 | 19.3172 | 46.8311 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.2651 | 3.2285 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3404 | 0.2763 | 0.0521
2012-10-31 12:41 | 23.0446 | 19.643 | 19.607 | 19.5309 | 19.3427 | 46.834 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.2426 | 3.2287 | 0.0551 | 0.4004 | 0.3644 | 0.2883 | 0.1001
2012-10-31 12:41 | 23.0349 | 19.6453 | 19.5733 | 19.5413 | 19.341 | 46.8427 | 0.014247 | 0.34572 | 0.004925 | 24.2659 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.2769 | 3.2293 | 0.0551 | 0.3684 | 0.2964 | 0.2644 | 0.0641
2012-10-31 12:41 | 23.0304 | 19.6368 | 19.6048 | 19.4927 | 19.3085 | 46.8415 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.05554 | 0.90363 | 0.050188 | 16.2699 | 19.2604 | 3.2293 | 0.0551 | 0.3764 | 0.3444 | 0.2323 | 0.0481
2012-10-31 12:41 | 23.0334 | 19.6278 | 19.5998 | 19.5117 | 19.3395 | 46.8542 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.2314 | 3.2301 | 0.0551 | 0.3964 | 0.3684 | 0.2803 | 0.1081
2012-10-31 12:41 | 23.0312 | 19.6336 | 19.5736 | 19.5295 | 19.3493 | 46.8311 | 0.014212 | 0.34576 | 0.004914 | 24.3287 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.2452 | 3.2285 | 0.0551 | 0.3884 | 0.3284 | 0.2843 | 0.1041
2012-10-31 12:41 | 23.0252 | 19.6877 | 19.5916 | 19.5316 | 19.2793 | 46.841 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.2432 | 3.2292 | 0.0551 | 0.4445 | 0.3484 | 0.2884 | 0.0361
2012-10-31 12:41 | 23.0349 | 19.6573 | 19.5453 | 19.5292 | 19.345 | 46.8537 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.2529 | 3.2301 | 0.0551 | 0.4044 | 0.2924 | 0.2763 | 0.0921
2012-10-31 12:41 | 23.0199 | 19.6463 | 19.6023 | 19.5303 | 19.278 | 46.845 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.05554 | 0.9036 | 0.050186 | 16.2694 | 19.2259 | 3.2295 | 0.0551 | 0.4204 | 0.3764 | 0.3044 | 0.0521
2012-10-31 12:41 | 23.0282 | 19.6586 | 19.5906 | 19.5145 | 19.2943 | 46.86 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055525 | 0.9037 | 0.050178 | 16.2756 | 19.2702 | 3.2305 | 0.0551 | 0.3884 | 0.3204 | 0.2443 | 0.0241
2012-10-31 12:42 | 23.0259 | 19.6283 | 19.5923 | 19.4962 | 19.332 | 46.8519 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.05554 | 0.90375 | 0.050194 | 16.272 | 19.2639 | 3.23 | 0.0551 | 0.3644 | 0.3284 | 0.2323 | 0.0681
2012-10-31 12:42 | 23.0259 | 19.6243 | 19.5963 | 19.4962 | 19.308 | 46.849 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.2639 | 3.2298 | 0.0551 | 0.3604 | 0.3324 | 0.2323 | 0.0441
2012-10-31 12:42 | 23.0259 | 19.6363 | 19.5683 | 19.4842 | 19.344 | 46.8438 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90389 | 0.050211 | 16.2717 | 19.2639 | 3.2294 | 0.0551 | 0.3724 | 0.3044 | 0.2203 | 0.0801
2012-10-31 12:42 | 23.0289 | 19.6393 | 19.5313 | 19.5272 | 19.315 | 46.8537 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055512 | 0.90366 | 0.050164 | 16.2787 | 19.2028 | 3.2301 | 0.0551 | 0.4365 | 0.3285 | 0.3244 | 0.1122
2012-10-31 12:42 | 23.0312 | 19.6496 | 19.5736 | 19.5416 | 19.3053 | 46.8473 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.05554 | 0.90365 | 0.050188 | 16.2702 | 19.2572 | 3.2297 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3164 | 0.2844 | 0.0481
2012-10-31 12:42 | 23.0282 | 19.6506 | 19.5706 | 19.4985 | 19.3263 | 46.8502 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.05555 | 0.90383 | 0.050208 | 16.2706 | 19.2222 | 3.2299 | 0.0551 | 0.4284 | 0.3484 | 0.2763 | 0.1041
2012-10-31 12:42 | 23.0207 | 19.6672 | 19.5351 | 19.495 | 19.3188 | 46.849 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055544 | 0.90363 | 0.050191 | 16.2688 | 19.2587 | 3.2298 | 0.0551 | 0.4085 | 0.2764 | 0.2363 | 0.0601
2012-10-31 12:42 | 23.0312 | 19.6296 | 19.5816 | 19.4855 | 19.2933 | 46.8508 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.2372 | 3.2299 | 0.0551 | 0.3924 | 0.3444 | 0.2483 | 0.0561
2012-10-31 12:42 | 23.0274 | 19.6859 | 19.5538 | 19.4817 | 19.2895 | 46.8456 | 0.014206 | 0.34563 | 0.00491 | 24.3298 | 0.055537 | 0.90359 | 0.050183 | 16.27 | 19.2334 | 3.2295 | 0.0551 | 0.4525 | 0.3204 | 0.2483 | 0.0561
2012-10-31 12:42 | 23.0289 | 19.6473 | 19.5313 | 19.5112 | 19.315 | 46.8433 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.2189 | 3.2294 | 0.0551 | 0.4284 | 0.3124 | 0.2923 | 0.0961
2012-10-31 12:42 | 23.0252 | 19.6196 | 19.5396 | 19.4875 | 19.2913 | 46.8415 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055537 | 0.90369 | 0.050188 | 16.2718 | 19.2512 | 3.2293 | 0.0551 | 0.3684 | 0.2884 | 0.2363 | 0.0401
2012-10-31 12:42 | 23.0244 | 19.6428 | 19.5428 | 19.4747 | 19.3145 | 46.8479 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.2224 | 3.2297 | 0.0551 | 0.4204 | 0.3204 | 0.2523 | 0.0921
2012-10-31 12:42 | 23.0267 | 19.5971 | 19.5331 | 19.489 | 19.3248 | 46.834 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055544 | 0.90372 | 0.050196 | 16.2703 | 19.2407 | 3.2287 | 0.0551 | 0.3564 | 0.2924 | 0.2483 | 0.0841
2012-10-31 12:42 | 23.0274 | 19.6458 | 19.5538 | 19.4737 | 19.2815 | 46.8277 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.2414 | 3.2283 | 0.0551 | 0.4044 | 0.3124 | 0.2323 | 0.0401
2012-10-31 12:42 | 23.0334 | 19.6398 | 19.5398 | 19.4677 | 19.3315 | 46.8398 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.2514 | 3.2291 | 0.0551 | 0.3884 | 0.2884 | 0.2163 | 0.0801
2012-10-31 12:42 | 23.0319 | 19.6864 | 19.5262 | 19.4542 | 19.346 | 46.8358 | 0.014244 | 0.34566 | 0.004924 | 24.2669 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2058 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4806 | 0.3204 | 0.2484 | 0.1402
2012-10-31 12:42 | 23.0274 | 19.6498 | 19.5177 | 19.5057 | 19.2935 | 46.8329 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.2494 | 3.2287 | 0.0551 | 0.4004 | 0.2683 | 0.2563 | 0.0441
2012-10-31 12:42 | 23.0319 | 19.6663 | 19.5343 | 19.4622 | 19.2619 | 46.8329 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055522 | 0.90372 | 0.050176 | 16.2768 | 19.2178 | 3.2287 | 0.0551 | 0.4485 | 0.3165 | 0.2444 | 0.0441
2012-10-31 12:42 | 23.0312 | 19.6456 | 19.4855 | 19.5015 | 19.2893 | 46.8375 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.2171 | 3.229 | 0.0551 | 0.4285 | 0.2684 | 0.2844 | 0.0722
2012-10-31 12:42 | 23.0319 | 19.6703 | 19.5062 | 19.5062 | 19.2659 | 46.8381 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.2018 | 3.229 | 0.0551 | 0.4685 | 0.3044 | 0.3044 | 0.0641
2012-10-31 12:42 | 23.0327 | 19.6792 | 19.523 | 19.483 | 19.2507 | 46.845 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.2146 | 3.2295 | 0.0551 | 0.4646 | 0.3084 | 0.2684 | 0.0361
2012-10-31 12:42 | 23.0364 | 19.6388 | 19.5067 | 19.4747 | 19.2784 | 46.8323 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.2223 | 3.2286 | 0.0551 | 0.4165 | 0.2844 | 0.2524 | 0.0561
2012-10-31 12:42 | 23.0312 | 19.6256 | 19.4895 | 19.5215 | 19.2853 | 46.8253 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.05555 | 0.90389 | 0.050211 | 16.2717 | 19.2171 | 3.2281 | 0.0551 | 0.4085 | 0.2724 | 0.3044 | 0.0682
2012-10-31 12:42 | 23.0342 | 19.6286 | 19.4885 | 19.4765 | 19.3203 | 46.8392 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055522 | 0.90376 | 0.050179 | 16.2775 | 19.1881 | 3.2291 | 0.0551 | 0.4405 | 0.3004 | 0.2884 | 0.1322
2012-10-31 12:42 | 23.0334 | 19.6598 | 19.5037 | 19.4957 | 19.2834 | 46.8363 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.2714 | 3.2289 | 0.0551 | 0.3884 | 0.2323 | 0.2243 | 0.012
2012-10-31 12:43 | 23.0237 | 19.6541 | 19.462 | 19.478 | 19.2417 | 46.8334 | 0.014247 | 0.34566 | 0.004925 | 24.2618 | 0.055522 | 0.90369 | 0.050175 | 16.2762 | 19.2056 | 3.2287 | 0.0551 | 0.4485 | 0.2564 | 0.2724 | 0.0361
2012-10-31 12:43 | 23.0282 | 19.6787 | 19.4985 | 19.4545 | 19.2622 | 46.8329 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1741 | 3.2287 | 0.0551 | 0.5046 | 0.3244 | 0.2804 | 0.0881
2012-10-31 12:43 | 23.0304 | 19.6608 | 19.4687 | 19.4767 | 19.2724 | 46.8294 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055534 | 0.90368 | 0.050185 | 16.2725 | 19.2244 | 3.2284 | 0.0551 | 0.4364 | 0.2443 | 0.2523 | 0.048
2012-10-31 12:43 | 23.0304 | 19.6368 | 19.4607 | 19.5007 | 19.2845 | 46.834 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.1843 | 3.2287 | 0.0551 | 0.4525 | 0.2764 | 0.3164 | 0.1002
2012-10-31 12:43 | 23.0342 | 19.6166 | 19.4405 | 19.4885 | 19.2642 | 46.8363 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055544 | 0.9037 | 0.050195 | 16.2701 | 19.2322 | 3.2289 | 0.0551 | 0.3844 | 0.2083 | 0.2563 | 0.032
2012-10-31 12:43 | 23.0349 | 19.6333 | 19.4772 | 19.4652 | 19.2569 | 46.8369 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1527 | 3.2289 | 0.0551 | 0.4806 | 0.3245 | 0.3125 | 0.1042
2012-10-31 12:43 | 23.0319 | 19.6183 | 19.4341 | 19.4582 | 19.2819 | 46.8282 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1858 | 3.2283 | 0.0551 | 0.4325 | 0.2483 | 0.2724 | 0.0961
2012-10-31 12:43 | 23.0371 | 19.6195 | 19.4714 | 19.4594 | 19.2751 | 46.8265 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90372 | 0.05019 | 16.2724 | 19.1389 | 3.2282 | 0.0551 | 0.4806 | 0.3325 | 0.3205 | 0.1362
2012-10-31 12:43 | 23.0416 | 19.636 | 19.4679 | 19.4639 | 19.2636 | 46.83 | 0.014238 | 0.3457 | 0.004922 | 24.2802 | 0.055531 | 0.90343 | 0.050168 | 16.2689 | 19.1634 | 3.2285 | 0.0551 | 0.4726 | 0.3045 | 0.3005 | 0.1002
2012-10-31 12:43 | 23.0297 | 19.6681 | 19.452 | 19.436 | 19.2477 | 46.8248 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.1315 | 3.2281 | 0.0551 | 0.5366 | 0.3205 | 0.3045 | 0.1162
2012-10-31 12:43 | 23.0349 | 19.6533 | 19.4412 | 19.4692 | 19.2249 | 46.8167 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055537 | 0.90357 | 0.050182 | 16.2698 | 19.1527 | 3.2275 | 0.0551 | 0.5006 | 0.2885 | 0.3165 | 0.0722
2012-10-31 12:43 | 23.0364 | 19.6188 | 19.4587 | 19.4947 | 19.2584 | 46.8184 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.1582 | 3.2277 | 0.0551 | 0.4606 | 0.3005 | 0.3365 | 0.1002
2012-10-31 12:43 | 23.0371 | 19.6275 | 19.4714 | 19.4674 | 19.2791 | 46.8306 | 0.014228 | 0.34576 | 0.004919 | 24.3013 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.1189 | 3.2285 | 0.0551 | 0.5086 | 0.3525 | 0.3485 | 0.1602
2012-10-31 12:43 | 23.0379 | 19.6003 | 19.4962 | 19.4682 | 19.2158 | 46.823 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.1357 | 3.228 | 0.0551 | 0.4646 | 0.3605 | 0.3325 | 0.0801
2012-10-31 12:43 | 23.0424 | 19.6288 | 19.4727 | 19.4807 | 19.2404 | 46.8242 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.1763 | 3.2281 | 0.0551 | 0.4525 | 0.2964 | 0.3044 | 0.0641
2012-10-31 12:43 | 23.0469 | 19.5733 | 19.4291 | 19.4331 | 19.2569 | 46.8248 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.2248 | 3.2281 | 0.0551 | 0.3485 | 0.2043 | 0.2083 | 0.0321
2012-10-31 12:43 | 23.0513 | 19.6057 | 19.4375 | 19.4415 | 19.2653 | 46.8277 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.1932 | 3.2283 | 0.0551 | 0.4125 | 0.2443 | 0.2483 | 0.0721
2012-10-31 12:43 | 23.0484 | 19.6268 | 19.4587 | 19.4547 | 19.2584 | 46.8259 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2103 | 3.2282 | 0.0551 | 0.4165 | 0.2484 | 0.2444 | 0.0481
2012-10-31 12:43 | 23.0536 | 19.62 | 19.4118 | 19.4719 | 19.2636 | 46.8196 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055544 | 0.90375 | 0.050198 | 16.2708 | 19.2035 | 3.2277 | 0.0551 | 0.4165 | 0.2083 | 0.2684 | 0.0601
2012-10-31 12:43 | 23.0499 | 19.6323 | 19.5122 | 19.4682 | 19.2439 | 46.8173 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055518 | 0.90375 | 0.050174 | 16.2784 | 19.2198 | 3.2276 | 0.0551 | 0.4125 | 0.2924 | 0.2484 | 0.0241
2012-10-31 12:43 | 23.0513 | 19.6057 | 19.5016 | 19.4616 | 19.2613 | 46.8282 | 0.014222 | 0.34573 | 0.004917 | 24.3095 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.1892 | 3.2283 | 0.0551 | 0.4165 | 0.3124 | 0.2724 | 0.0721
2012-10-31 12:43 | 23.0469 | 19.6413 | 19.4612 | 19.4732 | 19.2328 | 46.8265 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.1888 | 3.2282 | 0.0551 | 0.4525 | 0.2724 | 0.2844 | 0.044
2012-10-31 12:43 | 23.0469 | 19.6133 | 19.4532 | 19.4411 | 19.2769 | 46.8069 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1727 | 3.2269 | 0.0551 | 0.4406 | 0.2805 | 0.2684 | 0.1042
2012-10-31 12:43 | 23.0626 | 19.601 | 19.4929 | 19.4528 | 19.2806 | 46.823 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.1804 | 3.228 | 0.0551 | 0.4206 | 0.3125 | 0.2724 | 0.1002
2012-10-31 12:43 | 23.0648 | 19.6312 | 19.459 | 19.447 | 19.2628 | 46.8184 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.1746 | 3.2277 | 0.0551 | 0.4566 | 0.2844 | 0.2724 | 0.0882
2012-10-31 12:44 | 23.0618 | 19.6042 | 19.444 | 19.46 | 19.2638 | 46.808 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1876 | 3.2269 | 0.0551 | 0.4166 | 0.2564 | 0.2724 | 0.0762
2012-10-31 12:44 | 23.0663 | 19.6487 | 19.4605 | 19.4445 | 19.2402 | 46.8219 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.1721 | 3.2279 | 0.0551 | 0.4766 | 0.2884 | 0.2724 | 0.0681
2012-10-31 12:44 | 23.0685 | 19.6429 | 19.4868 | 19.4788 | 19.2905 | 46.819 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.05554 | 0.90365 | 0.050188 | 16.2702 | 19.1503 | 3.2277 | 0.0551 | 0.4926 | 0.3365 | 0.3285 | 0.1402
2012-10-31 12:44 | 23.0656 | 19.636 | 19.4719 | 19.4198 | 19.2395 | 46.8201 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.0993 | 3.2278 | 0.0551 | 0.5367 | 0.3726 | 0.3205 | 0.1402
2012-10-31 12:44 | 23.0581 | 19.6525 | 19.4644 | 19.4644 | 19.2761 | 46.8207 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1519 | 3.2278 | 0.0551 | 0.5006 | 0.3125 | 0.3125 | 0.1242
2012-10-31 12:44 | 23.0551 | 19.6495 | 19.4533 | 19.4453 | 19.2491 | 46.823 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.1208 | 3.228 | 0.0551 | 0.5287 | 0.3325 | 0.3245 | 0.1283
2012-10-31 12:44 | 23.0633 | 19.6017 | 19.4776 | 19.4816 | 19.2853 | 46.8196 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.125 | 3.2277 | 0.0551 | 0.4767 | 0.3526 | 0.3566 | 0.1603
2012-10-31 12:44 | 23.0491 | 19.5915 | 19.4353 | 19.4634 | 19.2431 | 46.8173 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.1028 | 3.2276 | 0.0551 | 0.4887 | 0.3325 | 0.3606 | 0.1403
2012-10-31 12:44 | 23.0521 | 19.5985 | 19.4343 | 19.4303 | 19.2501 | 46.8167 | 0.014212 | 0.34572 | 0.004913 | 24.3256 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1178 | 3.2275 | 0.0551 | 0.4807 | 0.3165 | 0.3125 | 0.1323
2012-10-31 12:44 | 23.0491 | 19.6475 | 19.4554 | 19.4513 | 19.2511 | 46.8161 | 0.014247 | 0.3457 | 0.004925 | 24.2648 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.1228 | 3.2275 | 0.0551 | 0.5247 | 0.3326 | 0.3285 | 0.1283
2012-10-31 12:44 | 23.0558 | 19.6582 | 19.442 | 19.454 | 19.2618 | 46.8109 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.0855 | 3.2271 | 0.0551 | 0.5727 | 0.3565 | 0.3685 | 0.1763
2012-10-31 12:44 | 23.0506 | 19.601 | 19.4408 | 19.4128 | 19.2205 | 46.8138 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.0762 | 3.2273 | 0.0551 | 0.5248 | 0.3646 | 0.3366 | 0.1443
2012-10-31 12:44 | 23.0581 | 19.6245 | 19.4163 | 19.4163 | 19.2601 | 46.8138 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.0878 | 3.2273 | 0.0551 | 0.5367 | 0.3285 | 0.3285 | 0.1723
2012-10-31 12:44 | 23.0469 | 19.6013 | 19.4652 | 19.4211 | 19.2489 | 46.8109 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90356 | 0.050173 | 16.2721 | 19.0766 | 3.2271 | 0.0551 | 0.5247 | 0.3886 | 0.3445 | 0.1723
2012-10-31 12:44 | 23.0461 | 19.6365 | 19.4243 | 19.4684 | 19.2881 | 46.8149 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.0958 | 3.2274 | 0.0551 | 0.5407 | 0.3285 | 0.3726 | 0.1923
2012-10-31 12:44 | 23.0476 | 19.614 | 19.4498 | 19.4218 | 19.2576 | 46.8184 | 0.014216 | 0.34569 | 0.004914 | 24.3168 | 0.055544 | 0.90372 | 0.050196 | 16.2703 | 19.0652 | 3.2277 | 0.0551 | 0.5488 | 0.3846 | 0.3566 | 0.1924
2012-10-31 12:44 | 23.0379 | 19.5923 | 19.4321 | 19.4041 | 19.2078 | 46.8069 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055515 | 0.90368 | 0.050168 | 16.278 | 19.0836 | 3.2269 | 0.0551 | 0.5087 | 0.3485 | 0.3205 | 0.1242
2012-10-31 12:44 | 23.0469 | 19.5973 | 19.4491 | 19.4091 | 19.2729 | 46.8074 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.1287 | 3.2269 | 0.0551 | 0.4686 | 0.3204 | 0.2804 | 0.1442
2012-10-31 12:44 | 23.0439 | 19.5903 | 19.4622 | 19.4542 | 19.1778 | 46.8149 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1176 | 3.2274 | 0.0551 | 0.4727 | 0.3446 | 0.3366 | 0.0602
2012-10-31 12:44 | 23.0491 | 19.5835 | 19.4834 | 19.4353 | 19.2551 | 46.8155 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1148 | 3.2275 | 0.0551 | 0.4687 | 0.3686 | 0.3205 | 0.1403
2012-10-31 12:44 | 23.0416 | 19.596 | 19.4959 | 19.4238 | 19.2396 | 46.8178 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.1795 | 3.2276 | 0.0551 | 0.4165 | 0.3164 | 0.2443 | 0.0601
2012-10-31 12:44 | 23.0454 | 19.5918 | 19.4877 | 19.4436 | 19.2434 | 46.804 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1833 | 3.2267 | 0.0551 | 0.4085 | 0.3044 | 0.2603 | 0.0601
2012-10-31 12:44 | 23.0379 | 19.6243 | 19.4962 | 19.4161 | 19.2158 | 46.8121 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.1357 | 3.2272 | 0.0551 | 0.4886 | 0.3605 | 0.2804 | 0.0801
2012-10-31 12:44 | 23.0319 | 19.6303 | 19.4422 | 19.4261 | 19.2459 | 46.8092 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.0976 | 3.227 | 0.0551 | 0.5327 | 0.3446 | 0.3285 | 0.1483
2012-10-31 12:44 | 23.0386 | 19.617 | 19.5009 | 19.4328 | 19.2406 | 46.7947 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.1484 | 3.226 | 0.0551 | 0.4686 | 0.3525 | 0.2844 | 0.0922
2012-10-31 12:45 | 23.0349 | 19.6013 | 19.4492 | 19.4492 | 19.2449 | 46.8092 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1648 | 3.227 | 0.0551 | 0.4365 | 0.2844 | 0.2844 | 0.0801
2012-10-31 12:45 | 23.0334 | 19.5918 | 19.4957 | 19.4557 | 19.2514 | 46.7982 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055534 | 0.90368 | 0.050185 | 16.2725 | 19.1753 | 3.2263 | 0.0551 | 0.4165 | 0.3204 | 0.2804 | 0.0761
2012-10-31 12:45 | 23.0252 | 19.6036 | 19.5115 | 19.4114 | 19.2712 | 46.8017 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055553 | 0.90382 | 0.05021 | 16.2695 | 19.2111 | 3.2265 | 0.0551 | 0.3925 | 0.3004 | 0.2003 | 0.0601
2012-10-31 12:45 | 23.0185 | 19.6129 | 19.4848 | 19.4848 | 19.2365 | 46.8121 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1804 | 3.2272 | 0.0551 | 0.4325 | 0.3044 | 0.3044 | 0.0561
2012-10-31 12:45 | 23.0214 | 19.5958 | 19.5077 | 19.3996 | 19.2274 | 46.8121 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.2073 | 3.2272 | 0.0551 | 0.3885 | 0.3004 | 0.1923 | 0.0201
2012-10-31 12:45 | 23.017 | 19.5754 | 19.5033 | 19.4032 | 19.219 | 46.8045 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.215 | 3.2267 | 0.0551 | 0.3604 | 0.2883 | 0.1882 | 0.004
2012-10-31 12:45 | 23.014 | 19.5924 | 19.4603 | 19.4082 | 19.232 | 46.8132 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055518 | 0.90349 | 0.05016 | 16.2738 | 19.22 | 3.2273 | 0.0551 | 0.3724 | 0.2403 | 0.1882 | 0.012
2012-10-31 12:45 | 23.0244 | 19.6508 | 19.4667 | 19.4026 | 19.2464 | 46.8069 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055515 | 0.90365 | 0.050166 | 16.2775 | 19.2184 | 3.2269 | 0.0551 | 0.4324 | 0.2483 | 0.1842 | 0.028
2012-10-31 12:45 | 23.0237 | 19.6261 | 19.506 | 19.4059 | 19.2137 | 46.8034 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.2858 | 3.2266 | 0.0551 | 0.3403 | 0.2202 | 0.1201 | -0.0721
2012-10-31 12:45 | 23.0147 | 19.5891 | 19.469 | 19.429 | 19.2247 | 46.7947 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.2407 | 3.226 | 0.0551 | 0.3484 | 0.2283 | 0.1883 | -0.016
2012-10-31 12:45 | 23.0155 | 19.5979 | 19.4938 | 19.4057 | 19.2095 | 46.8057 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.2655 | 3.2268 | 0.0551 | 0.3324 | 0.2283 | 0.1402 | -0.056
2012-10-31 12:45 | 23.0155 | 19.5819 | 19.4538 | 19.4137 | 19.2215 | 46.7953 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.2255 | 3.2261 | 0.0551 | 0.3564 | 0.2283 | 0.1882 | -0.004
2012-10-31 12:45 | 23.0102 | 19.5806 | 19.4805 | 19.3924 | 19.2362 | 46.7965 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.2162 | 3.2262 | 0.0551 | 0.3644 | 0.2643 | 0.1762 | 0.02
2012-10-31 12:45 | 23.0162 | 19.5586 | 19.4905 | 19.4345 | 19.2302 | 46.7988 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.2062 | 3.2263 | 0.0551 | 0.3524 | 0.2843 | 0.2283 | 0.024
2012-10-31 12:45 | 23.0132 | 19.5236 | 19.4995 | 19.4275 | 19.2032 | 46.7941 | 0.014228 | 0.34573 | 0.004919 | 24.2993 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.2032 | 3.226 | 0.0551 | 0.3204 | 0.2963 | 0.2243 | 0
2012-10-31 12:45 | 23.011 | 19.5734 | 19.4933 | 19.4052 | 19.233 | 46.8132 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055553 | 0.90379 | 0.050208 | 16.269 | 19.201 | 3.2273 | 0.0551 | 0.3724 | 0.2923 | 0.2042 | 0.032
2012-10-31 12:45 | 23.0095 | 19.5359 | 19.4838 | 19.3917 | 19.2195 | 46.8022 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.1634 | 3.2265 | 0.0551 | 0.3725 | 0.3204 | 0.2283 | 0.0561
2012-10-31 12:45 | 23.0065 | 19.5929 | 19.4608 | 19.4368 | 19.1924 | 46.804 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.1884 | 3.2267 | 0.0551 | 0.4045 | 0.2724 | 0.2484 | 0.004
2012-10-31 12:45 | 23.0042 | 19.5266 | 19.4825 | 19.4345 | 19.1942 | 46.7959 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1781 | 3.2261 | 0.0551 | 0.3485 | 0.3044 | 0.2564 | 0.0161
2012-10-31 12:45 | 23.0057 | 19.5681 | 19.484 | 19.3799 | 19.2317 | 46.7941 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.2197 | 3.226 | 0.0551 | 0.3484 | 0.2643 | 0.1602 | 0.012
2012-10-31 12:45 | 23.0117 | 19.5821 | 19.498 | 19.426 | 19.2537 | 46.7861 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055544 | 0.90365 | 0.050192 | 16.269 | 19.2177 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3644 | 0.2803 | 0.2083 | 0.036
2012-10-31 12:45 | 23.005 | 19.5354 | 19.5234 | 19.4072 | 19.223 | 46.7953 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.1789 | 3.2261 | 0.0551 | 0.3565 | 0.3445 | 0.2283 | 0.0441
2012-10-31 12:45 | 22.9983 | 19.5287 | 19.5127 | 19.3805 | 19.2483 | 46.7889 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.1682 | 3.2256 | 0.0551 | 0.3605 | 0.3445 | 0.2123 | 0.0801
2012-10-31 12:45 | 23.0057 | 19.5281 | 19.468 | 19.3719 | 19.2397 | 46.8103 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.2197 | 3.2271 | 0.0551 | 0.3084 | 0.2483 | 0.1522 | 0.02
2012-10-31 12:45 | 22.9878 | 19.5582 | 19.4902 | 19.4061 | 19.2378 | 46.7884 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055547 | 0.90366 | 0.050196 | 16.2684 | 19.1858 | 3.2256 | 0.0551 | 0.3724 | 0.3044 | 0.2203 | 0.052
2012-10-31 12:46 | 22.9938 | 19.5802 | 19.4601 | 19.4001 | 19.2118 | 46.7988 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.05554 | 0.90366 | 0.050189 | 16.2705 | 19.2118 | 3.2263 | 0.0551 | 0.3684 | 0.2483 | 0.1883 | 0
2012-10-31 12:46 | 22.9871 | 19.5295 | 19.4734 | 19.4254 | 19.1811 | 46.7959 | 0.014212 | 0.34567 | 0.004913 | 24.3225 | 0.055525 | 0.90373 | 0.05018 | 16.2761 | 19.2331 | 3.2261 | 0.0551 | 0.2964 | 0.2403 | 0.1923 | -0.052
2012-10-31 12:46 | 22.9975 | 19.5879 | 19.4838 | 19.4158 | 19.2556 | 46.7993 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.2836 | 3.2263 | 0.0551 | 0.3043 | 0.2002 | 0.1322 | -0.028
2012-10-31 12:46 | 22.9848 | 19.5352 | 19.4591 | 19.387 | 19.2068 | 46.793 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055531 | 0.90349 | 0.050172 | 16.27 | 19.2429 | 3.2259 | 0.0551 | 0.2923 | 0.2162 | 0.1441 | -0.0361
2012-10-31 12:46 | 22.9863 | 19.5367 | 19.4686 | 19.3966 | 19.2363 | 46.7953 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.2363 | 3.2261 | 0.0551 | 0.3004 | 0.2323 | 0.1603 | 0
2012-10-31 12:46 | 22.993 | 19.6034 | 19.4873 | 19.3912 | 19.2511 | 46.793 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.2631 | 3.2259 | 0.0551 | 0.3403 | 0.2242 | 0.1281 | -0.012
2012-10-31 12:46 | 22.9938 | 19.5842 | 19.4721 | 19.4241 | 19.2358 | 46.7901 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.2358 | 3.2257 | 0.0551 | 0.3484 | 0.2363 | 0.1883 | 0
2012-10-31 12:46 | 22.9945 | 19.5769 | 19.4768 | 19.4288 | 19.2165 | 46.7837 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.1965 | 3.2253 | 0.0551 | 0.3804 | 0.2803 | 0.2323 | 0.02
2012-10-31 12:46 | 22.9841 | 19.5705 | 19.4624 | 19.4464 | 19.2181 | 46.7861 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055515 | 0.90368 | 0.050168 | 16.278 | 19.2181 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3524 | 0.2443 | 0.2283 | 0
2012-10-31 12:46 | 22.9796 | 19.582 | 19.49 | 19.4179 | 19.1736 | 46.7866 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.1976 | 3.2255 | 0.0551 | 0.3844 | 0.2924 | 0.2203 | -0.024
2012-10-31 12:46 | 22.9766 | 19.547 | 19.4709 | 19.4069 | 19.2186 | 46.7826 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.055515 | 0.9038 | 0.050175 | 16.2804 | 19.1505 | 3.2252 | 0.0551 | 0.3965 | 0.3204 | 0.2564 | 0.0681
2012-10-31 12:46 | 22.9781 | 19.5525 | 19.4684 | 19.4204 | 19.2201 | 46.7814 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.05554 | 0.90379 | 0.050197 | 16.2728 | 19.156 | 3.2251 | 0.0551 | 0.3965 | 0.3124 | 0.2644 | 0.0641
2012-10-31 12:46 | 22.9788 | 19.5892 | 19.4491 | 19.381 | 19.2369 | 46.7832 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.1447 | 3.2252 | 0.0551 | 0.4445 | 0.3044 | 0.2363 | 0.0922
2012-10-31 12:46 | 22.9728 | 19.5552 | 19.4631 | 19.367 | 19.2389 | 46.782 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055537 | 0.90372 | 0.05019 | 16.2724 | 19.1507 | 3.2252 | 0.0551 | 0.4045 | 0.3124 | 0.2163 | 0.0882
2012-10-31 12:46 | 22.9751 | 19.5695 | 19.4935 | 19.4094 | 19.2091 | 46.7918 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05555 | 0.90373 | 0.050202 | 16.2688 | 19.1651 | 3.2258 | 0.0551 | 0.4044 | 0.3284 | 0.2443 | 0.044
2012-10-31 12:46 | 22.9714 | 19.5698 | 19.4497 | 19.3777 | 19.1854 | 46.7855 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.1894 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3804 | 0.2603 | 0.1883 | -0.004
2012-10-31 12:46 | 22.9743 | 19.5247 | 19.4566 | 19.4126 | 19.2083 | 46.7861 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.05555 | 0.90385 | 0.050209 | 16.2709 | 19.1723 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3524 | 0.2843 | 0.2403 | 0.036
2012-10-31 12:46 | 22.9728 | 19.5512 | 19.4872 | 19.3831 | 19.1988 | 46.7803 | 0.014244 | 0.34563 | 0.004923 | 24.2649 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.1908 | 3.225 | 0.0551 | 0.3604 | 0.2964 | 0.1923 | 0.008
2012-10-31 12:46 | 22.9631 | 19.5415 | 19.4614 | 19.3734 | 19.2011 | 46.7762 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.2412 | 3.2248 | 0.0551 | 0.3003 | 0.2202 | 0.1322 | -0.0401
2012-10-31 12:46 | 22.9766 | 19.563 | 19.4549 | 19.3949 | 19.2106 | 46.7849 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.2587 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3043 | 0.1962 | 0.1362 | -0.0481
2012-10-31 12:46 | 22.9624 | 19.5768 | 19.4928 | 19.4127 | 19.2044 | 46.7878 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.2565 | 3.2256 | 0.0551 | 0.3203 | 0.2363 | 0.1562 | -0.0521
2012-10-31 12:46 | 22.9616 | 19.544 | 19.4519 | 19.3919 | 19.1956 | 46.7861 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.2397 | 3.2254 | 0.0551 | 0.3043 | 0.2122 | 0.1522 | -0.0441
2012-10-31 12:46 | 22.9714 | 19.5018 | 19.4898 | 19.3696 | 19.2295 | 46.7855 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.2615 | 3.2254 | 0.0551 | 0.2403 | 0.2283 | 0.1081 | -0.032
2012-10-31 12:47 | 22.9601 | 19.5585 | 19.4825 | 19.3784 | 19.2021 | 46.7843 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.2101 | 3.2253 | 0.0551 | 0.3484 | 0.2724 | 0.1683 | -0.008
2012-10-31 12:47 | 22.9691 | 19.5475 | 19.4835 | 19.3713 | 19.2592 | 46.7751 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.05554 | 0.90375 | 0.050194 | 16.272 | 19.2392 | 3.2247 | 0.0551 | 0.3083 | 0.2443 | 0.1321 | 0.02
2012-10-31 12:47 | 22.9609 | 19.5193 | 19.4472 | 19.4152 | 19.1949 | 46.7826 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055547 | 0.90389 | 0.050208 | 16.2726 | 19.267 | 3.2252 | 0.0551 | 0.2523 | 0.1802 | 0.1482 | -0.0721
2012-10-31 12:47 | 22.9639 | 19.5423 | 19.4783 | 19.4262 | 19.226 | 46.7739 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055544 | 0.90386 | 0.050204 | 16.2729 | 19.2901 | 3.2246 | 0.0551 | 0.2522 | 0.1882 | 0.1361 | -0.0641
2012-10-31 12:47 | 22.9586 | 19.549 | 19.465 | 19.4049 | 19.1926 | 46.7785 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.2086 | 3.2249 | 0.0551 | 0.3404 | 0.2564 | 0.1963 | -0.016
2012-10-31 12:47 | 22.9699 | 19.5283 | 19.4602 | 19.3802 | 19.224 | 46.7785 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.256 | 3.2249 | 0.0551 | 0.2723 | 0.2042 | 0.1242 | -0.032
2012-10-31 12:47 | 22.9661 | 19.5365 | 19.4604 | 19.3764 | 19.2121 | 46.7797 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.2282 | 3.225 | 0.0551 | 0.3083 | 0.2322 | 0.1482 | -0.0161
2012-10-31 12:47 | 22.9676 | 19.55 | 19.4499 | 19.4099 | 19.2337 | 46.7716 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055537 | 0.90366 | 0.050187 | 16.2713 | 19.2217 | 3.2244 | 0.0551 | 0.3283 | 0.2282 | 0.1882 | 0.012
2012-10-31 12:47 | 22.9646 | 19.583 | 19.4469 | 19.3468 | 19.2387 | 46.7774 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055547 | 0.90376 | 0.050201 | 16.2702 | 19.2146 | 3.2248 | 0.0551 | 0.3684 | 0.2323 | 0.1322 | 0.0241
2012-10-31 12:47 | 22.9646 | 19.551 | 19.4509 | 19.3789 | 19.1986 | 46.7676 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.2547 | 3.2242 | 0.0551 | 0.2963 | 0.1962 | 0.1242 | -0.0561
2012-10-31 12:47 | 22.9669 | 19.5413 | 19.4372 | 19.3651 | 19.2129 | 46.7774 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.253 | 3.2248 | 0.0551 | 0.2883 | 0.1842 | 0.1121 | -0.0401
2012-10-31 12:47 | 22.9691 | 19.5035 | 19.4554 | 19.4154 | 19.2071 | 46.7762 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2272 | 3.2248 | 0.0551 | 0.2763 | 0.2282 | 0.1882 | -0.0201
2012-10-31 12:47 | 22.9609 | 19.5153 | 19.4472 | 19.3792 | 19.1989 | 46.7687 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055534 | 0.90368 | 0.050185 | 16.2725 | 19.215 | 3.2242 | 0.0551 | 0.3003 | 0.2322 | 0.1642 | -0.0161
2012-10-31 12:47 | 22.9639 | 19.5223 | 19.4382 | 19.3902 | 19.1539 | 46.7641 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.2059 | 3.2239 | 0.0551 | 0.3164 | 0.2323 | 0.1843 | -0.052
2012-10-31 12:47 | 22.9624 | 19.5088 | 19.4407 | 19.3847 | 19.1604 | 46.7728 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055537 | 0.90368 | 0.050187 | 16.2716 | 19.2044 | 3.2245 | 0.0551 | 0.3044 | 0.2363 | 0.1803 | -0.044
2012-10-31 12:47 | 22.9624 | 19.5048 | 19.4567 | 19.3847 | 19.1764 | 46.7612 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.2004 | 3.2237 | 0.0551 | 0.3044 | 0.2563 | 0.1843 | -0.024
2012-10-31 12:47 | 22.9661 | 19.5405 | 19.4444 | 19.3724 | 19.2081 | 46.7606 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.2722 | 3.2237 | 0.0551 | 0.2683 | 0.1722 | 0.1002 | -0.0641
2012-10-31 12:47 | 22.9624 | 19.4968 | 19.4407 | 19.3687 | 19.2165 | 46.7676 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.2685 | 3.2242 | 0.0551 | 0.2283 | 0.1722 | 0.1002 | -0.052
2012-10-31 12:47 | 22.9646 | 19.491 | 19.4389 | 19.4069 | 19.2146 | 46.7745 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.05555 | 0.9038 | 0.050206 | 16.2701 | 19.2387 | 3.2246 | 0.0551 | 0.2523 | 0.2002 | 0.1682 | -0.0241
2012-10-31 12:47 | 22.9639 | 19.5063 | 19.4663 | 19.3621 | 19.1819 | 46.7629 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055525 | 0.9037 | 0.050178 | 16.2756 | 19.234 | 3.2238 | 0.0551 | 0.2723 | 0.2323 | 0.1281 | -0.0521
2012-10-31 12:47 | 22.9699 | 19.5243 | 19.4362 | 19.4042 | 19.24 | 46.7699 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.05554 | 0.90379 | 0.050197 | 16.2728 | 19.2079 | 3.2243 | 0.0551 | 0.3164 | 0.2283 | 0.1963 | 0.0321
2012-10-31 12:47 | 22.9639 | 19.5583 | 19.4222 | 19.3942 | 19.1819 | 46.7658 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.218 | 3.224 | 0.0551 | 0.3403 | 0.2042 | 0.1762 | -0.0361
2012-10-31 12:47 | 22.9669 | 19.5133 | 19.4492 | 19.3611 | 19.2129 | 46.7826 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.05555 | 0.90386 | 0.05021 | 16.2712 | 19.1729 | 3.2252 | 0.0551 | 0.3404 | 0.2763 | 0.1882 | 0.04
2012-10-31 12:47 | 22.9616 | 19.532 | 19.4279 | 19.3719 | 19.1796 | 46.7716 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055534 | 0.90363 | 0.050182 | 16.2717 | 19.1716 | 3.2244 | 0.0551 | 0.3604 | 0.2563 | 0.2003 | 0.008
2012-10-31 12:48 | 22.9579 | 19.4803 | 19.4042 | 19.3842 | 19.1799 | 46.771 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.1679 | 3.2244 | 0.0551 | 0.3124 | 0.2363 | 0.2163 | 0.012
2012-10-31 12:48 | 22.9706 | 19.521 | 19.3889 | 19.3769 | 19.1806 | 46.76 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055559 | 0.90382 | 0.050215 | 16.2677 | 19.1726 | 3.2236 | 0.0551 | 0.3484 | 0.2163 | 0.2043 | 0.008
2012-10-31 12:48 | 22.9676 | 19.502 | 19.3979 | 19.3979 | 19.2056 | 46.7733 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.1936 | 3.2246 | 0.0551 | 0.3084 | 0.2043 | 0.2043 | 0.012
2012-10-31 12:48 | 22.9676 | 19.526 | 19.4499 | 19.3658 | 19.1776 | 46.7722 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.2136 | 3.2245 | 0.0551 | 0.3124 | 0.2363 | 0.1522 | -0.036
2012-10-31 12:48 | 22.9676 | 19.498 | 19.3979 | 19.3378 | 19.1976 | 46.771 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.1656 | 3.2244 | 0.0551 | 0.3324 | 0.2323 | 0.1722 | 0.032
2012-10-31 12:48 | 22.9743 | 19.5247 | 19.3966 | 19.3765 | 19.1763 | 46.7687 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.05554 | 0.90366 | 0.050189 | 16.2705 | 19.1923 | 3.2242 | 0.0551 | 0.3324 | 0.2043 | 0.1842 | -0.016
2012-10-31 12:48 | 22.9766 | 19.527 | 19.4069 | 19.3668 | 19.1866 | 46.7676 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055537 | 0.9037 | 0.050189 | 16.2721 | 19.1105 | 3.2242 | 0.0551 | 0.4165 | 0.2964 | 0.2563 | 0.0761
2012-10-31 12:48 | 22.9721 | 19.4745 | 19.3824 | 19.3703 | 19.1741 | 46.767 | 0.01425 | 0.34567 | 0.004926 | 24.2577 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.154 | 3.2241 | 0.0551 | 0.3205 | 0.2284 | 0.2163 | 0.0201
2012-10-31 12:48 | 22.9811 | 19.4794 | 19.3313 | 19.3553 | 19.143 | 46.76 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.147 | 3.2236 | 0.0551 | 0.3324 | 0.1843 | 0.2083 | -0.004
2012-10-31 12:48 | 22.9818 | 19.5002 | 19.4001 | 19.336 | 19.1637 | 46.7693 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.1958 | 3.2243 | 0.0551 | 0.3044 | 0.2043 | 0.1402 | -0.0321
2012-10-31 12:48 | 22.9856 | 19.532 | 19.4359 | 19.3638 | 19.1715 | 46.7589 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055544 | 0.90363 | 0.050191 | 16.2688 | 19.1756 | 3.2236 | 0.0551 | 0.3564 | 0.2603 | 0.1882 | -0.0041
2012-10-31 12:48 | 22.9811 | 19.5475 | 19.3793 | 19.3713 | 19.1751 | 46.7693 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.1791 | 3.2243 | 0.0551 | 0.3684 | 0.2002 | 0.1922 | -0.004
2012-10-31 12:48 | 22.9803 | 19.5187 | 19.3505 | 19.3545 | 19.1582 | 46.7525 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.1662 | 3.2231 | 0.0551 | 0.3525 | 0.1843 | 0.1883 | -0.008
2012-10-31 12:48 | 22.9818 | 19.5162 | 19.38 | 19.352 | 19.1758 | 46.7496 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.1437 | 3.2229 | 0.0551 | 0.3725 | 0.2363 | 0.2083 | 0.0321
2012-10-31 12:48 | 22.9856 | 19.496 | 19.3959 | 19.3638 | 19.1876 | 46.7606 | 0.014228 | 0.34572 | 0.004919 | 24.2983 | 0.05554 | 0.90372 | 0.050192 | 16.2715 | 19.1876 | 3.2237 | 0.0551 | 0.3084 | 0.2083 | 0.1762 | 0
2012-10-31 12:48 | 22.9841 | 19.5185 | 19.3583 | 19.3583 | 19.1781 | 46.7612 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.162 | 3.2237 | 0.0551 | 0.3565 | 0.1963 | 0.1963 | 0.0161
2012-10-31 12:48 | 22.9848 | 19.5192 | 19.379 | 19.351 | 19.1788 | 46.7635 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.1627 | 3.2239 | 0.0551 | 0.3565 | 0.2163 | 0.1883 | 0.0161
2012-10-31 12:48 | 22.99 | 19.5084 | 19.3762 | 19.3842 | 19.18 | 46.7618 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1759 | 3.2238 | 0.0551 | 0.3325 | 0.2003 | 0.2083 | 0.0041
2012-10-31 12:48 | 22.9871 | 19.5015 | 19.4174 | 19.3893 | 19.121 | 46.7629 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.2051 | 3.2238 | 0.0551 | 0.2964 | 0.2123 | 0.1842 | -0.0841
2012-10-31 12:48 | 22.9915 | 19.4578 | 19.3897 | 19.4098 | 19.1614 | 46.756 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.05554 | 0.90372 | 0.050192 | 16.2715 | 19.1654 | 3.2234 | 0.0551 | 0.2924 | 0.2243 | 0.2444 | -0.004
2012-10-31 12:48 | 22.99 | 19.4924 | 19.3522 | 19.3202 | 19.1519 | 46.7606 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.05555 | 0.90382 | 0.050207 | 16.2704 | 19.1519 | 3.2237 | 0.0551 | 0.3405 | 0.2003 | 0.1683 | 0
2012-10-31 12:48 | 22.996 | 19.5024 | 19.4223 | 19.3542 | 19.1339 | 46.7618 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.1499 | 3.2238 | 0.0551 | 0.3525 | 0.2724 | 0.2043 | -0.016
2012-10-31 12:49 | 22.9945 | 19.4568 | 19.3327 | 19.3167 | 19.2045 | 46.7676 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.1564 | 3.2242 | 0.0551 | 0.3004 | 0.1763 | 0.1603 | 0.0481
2012-10-31 12:49 | 22.9893 | 19.5037 | 19.3715 | 19.3395 | 19.1712 | 46.7612 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.1512 | 3.2237 | 0.0551 | 0.3525 | 0.2203 | 0.1883 | 0.02
2012-10-31 12:49 | 22.9968 | 19.4911 | 19.395 | 19.347 | 19.1747 | 46.7485 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1988 | 3.2228 | 0.0551 | 0.2923 | 0.1962 | 0.1482 | -0.0241
2012-10-31 12:49 | 22.9968 | 19.4591 | 19.359 | 19.3149 | 19.1747 | 46.7462 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05554 | 0.90362 | 0.050187 | 16.2697 | 19.2228 | 3.2227 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1362 | 0.0921 | -0.0481
2012-10-31 12:49 | 23.0005 | 19.4908 | 19.3427 | 19.3667 | 19.1664 | 46.7681 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.2265 | 3.2242 | 0.0551 | 0.2643 | 0.1162 | 0.1402 | -0.0601
2012-10-31 12:49 | 22.9998 | 19.4901 | 19.398 | 19.3139 | 19.1857 | 46.7473 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.2138 | 3.2228 | 0.0551 | 0.2763 | 0.1842 | 0.1001 | -0.0281
2012-10-31 12:49 | 22.9975 | 19.5079 | 19.3757 | 19.3557 | 19.1674 | 46.7566 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.2155 | 3.2234 | 0.0551 | 0.2924 | 0.1602 | 0.1402 | -0.0481
2012-10-31 12:49 | 22.999 | 19.4813 | 19.3732 | 19.3171 | 19.1689 | 46.7537 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055534 | 0.90365 | 0.050183 | 16.2719 | 19.209 | 3.2232 | 0.0551 | 0.2723 | 0.1642 | 0.1081 | -0.0401
2012-10-31 12:49 | 22.9983 | 19.4846 | 19.3685 | 19.3445 | 19.1362 | 46.7543 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2123 | 3.2232 | 0.0551 | 0.2723 | 0.1562 | 0.1322 | -0.0761
2012-10-31 12:49 | 22.9998 | 19.5182 | 19.382 | 19.35 | 19.1377 | 46.7525 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.2098 | 3.2231 | 0.0551 | 0.3084 | 0.1722 | 0.1402 | -0.0721
2012-10-31 12:49 | 23.002 | 19.5324 | 19.3522 | 19.3562 | 19.1399 | 46.7531 | 0.014244 | 0.34562 | 0.004923 | 24.2639 | 0.055544 | 0.90383 | 0.050203 | 16.2724 | 19.1879 | 3.2232 | 0.0551 | 0.3445 | 0.1643 | 0.1683 | -0.048
2012-10-31 12:49 | 23.0005 | 19.4908 | 19.4068 | 19.3186 | 19.1664 | 46.7618 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055544 | 0.90362 | 0.050191 | 16.2685 | 19.1664 | 3.2238 | 0.0551 | 0.3244 | 0.2404 | 0.1522 | 0
2012-10-31 12:49 | 22.9983 | 19.5087 | 19.3725 | 19.3124 | 19.1282 | 46.7531 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1682 | 3.2232 | 0.0551 | 0.3405 | 0.2043 | 0.1442 | -0.04
2012-10-31 12:49 | 22.9975 | 19.4758 | 19.3917 | 19.3076 | 19.1233 | 46.7583 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90363 | 0.050182 | 16.2717 | 19.1834 | 3.2235 | 0.0551 | 0.2924 | 0.2083 | 0.1242 | -0.0601
2012-10-31 12:49 | 22.9945 | 19.5049 | 19.4008 | 19.3247 | 19.1404 | 46.7404 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1604 | 3.2223 | 0.0551 | 0.3445 | 0.2404 | 0.1643 | -0.02
2012-10-31 12:49 | 23.0095 | 19.4998 | 19.4238 | 19.3156 | 19.1834 | 46.7583 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1914 | 3.2235 | 0.0551 | 0.3084 | 0.2324 | 0.1242 | -0.008
2012-10-31 12:49 | 22.9945 | 19.4728 | 19.4128 | 19.3447 | 19.1644 | 46.741 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.2045 | 3.2223 | 0.0551 | 0.2683 | 0.2083 | 0.1402 | -0.0401
2012-10-31 12:49 | 22.9923 | 19.4706 | 19.3625 | 19.3265 | 19.1502 | 46.7392 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2063 | 3.2222 | 0.0551 | 0.2643 | 0.1562 | 0.1202 | -0.0561
2012-10-31 12:49 | 23.0013 | 19.5437 | 19.4116 | 19.3235 | 19.1472 | 46.7589 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90357 | 0.050179 | 16.2706 | 19.2473 | 3.2236 | 0.0551 | 0.2964 | 0.1643 | 0.0762 | -0.1001
2012-10-31 12:49 | 22.9923 | 19.4626 | 19.3865 | 19.3024 | 19.1262 | 46.7514 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055515 | 0.90362 | 0.050164 | 16.277 | 19.2624 | 3.223 | 0.0551 | 0.2002 | 0.1241 | 0.04 | -0.1362
2012-10-31 12:49 | 22.99 | 19.4523 | 19.3562 | 19.3322 | 19.1519 | 46.7537 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.05555 | 0.90379 | 0.050206 | 16.2699 | 19.22 | 3.2232 | 0.0551 | 0.2323 | 0.1362 | 0.1122 | -0.0681
2012-10-31 12:49 | 22.9938 | 19.4841 | 19.348 | 19.2999 | 19.1397 | 46.745 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.1998 | 3.2226 | 0.0551 | 0.2843 | 0.1482 | 0.1001 | -0.0601
2012-10-31 12:49 | 22.9983 | 19.4526 | 19.4005 | 19.3325 | 19.1282 | 46.7479 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.1762 | 3.2228 | 0.0551 | 0.2764 | 0.2243 | 0.1563 | -0.048
2012-10-31 12:50 | 22.9968 | 19.4551 | 19.399 | 19.3109 | 19.1267 | 46.752 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90359 | 0.05018 | 16.2709 | 19.1667 | 3.2231 | 0.0551 | 0.2884 | 0.2323 | 0.1442 | -0.04
2012-10-31 12:50 | 23.0065 | 19.4928 | 19.3927 | 19.3086 | 19.1203 | 46.7444 | 0.014244 | 0.34566 | 0.004924 | 24.2669 | 0.05554 | 0.90368 | 0.05019 | 16.2707 | 19.1924 | 3.2226 | 0.0551 | 0.3004 | 0.2003 | 0.1162 | -0.0721
2012-10-31 12:50 | 23.0013 | 19.5037 | 19.4156 | 19.2714 | 19.1392 | 46.7392 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.1953 | 3.2222 | 0.0551 | 0.3084 | 0.2203 | 0.0761 | -0.0561
2012-10-31 12:50 | 23.0042 | 19.4585 | 19.3944 | 19.3143 | 19.1541 | 46.7444 | 0.01425 | 0.34566 | 0.004926 | 24.2567 | 0.055512 | 0.90347 | 0.050154 | 16.2753 | 19.1701 | 3.2226 | 0.0551 | 0.2884 | 0.2243 | 0.1442 | -0.016
2012-10-31 12:50 | 22.9953 | 19.4496 | 19.3655 | 19.3094 | 19.1412 | 46.7444 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1332 | 3.2226 | 0.0551 | 0.3164 | 0.2323 | 0.1762 | 0.008
2012-10-31 12:50 | 22.9915 | 19.4738 | 19.3777 | 19.2736 | 19.1574 | 46.7427 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1454 | 3.2224 | 0.0551 | 0.3284 | 0.2323 | 0.1282 | 0.012
2012-10-31 12:50 | 23.002 | 19.4283 | 19.3882 | 19.3121 | 19.1559 | 46.7456 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.05555 | 0.90378 | 0.050205 | 16.2696 | 19.1639 | 3.2226 | 0.0551 | 0.2644 | 0.2243 | 0.1482 | -0.008
2012-10-31 12:50 | 22.9968 | 19.4751 | 19.375 | 19.2789 | 19.1507 | 46.7404 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.1387 | 3.2223 | 0.0551 | 0.3364 | 0.2363 | 0.1402 | 0.012
2012-10-31 12:50 | 22.9975 | 19.4638 | 19.4118 | 19.3036 | 19.1474 | 46.7421 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1915 | 3.2224 | 0.0551 | 0.2723 | 0.2203 | 0.1121 | -0.0441
2012-10-31 12:50 | 22.9968 | 19.4431 | 19.4111 | 19.2989 | 19.1387 | 46.7468 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1667 | 3.2227 | 0.0551 | 0.2764 | 0.2444 | 0.1322 | -0.028
2012-10-31 12:50 | 22.993 | 19.4833 | 19.4193 | 19.2711 | 19.1389 | 46.7381 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.183 | 3.2221 | 0.0551 | 0.3003 | 0.2363 | 0.0881 | -0.0441
2012-10-31 12:50 | 22.9938 | 19.4601 | 19.36 | 19.324 | 19.1597 | 46.7537 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.1838 | 3.2232 | 0.0551 | 0.2763 | 0.1762 | 0.1402 | -0.0241
2012-10-31 12:50 | 22.9938 | 19.4561 | 19.396 | 19.32 | 19.1397 | 46.7491 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055509 | 0.90346 | 0.05015 | 16.2759 | 19.2358 | 3.2229 | 0.0551 | 0.2203 | 0.1602 | 0.0842 | -0.0961
2012-10-31 12:50 | 22.9953 | 19.4416 | 19.3815 | 19.3094 | 19.1612 | 46.7404 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.2013 | 3.2223 | 0.0551 | 0.2403 | 0.1802 | 0.1081 | -0.0401
2012-10-31 12:50 | 22.9915 | 19.4178 | 19.4178 | 19.3177 | 19.1774 | 46.7346 | 0.014219 | 0.34572 | 0.004916 | 24.3137 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.2295 | 3.2219 | 0.0551 | 0.1883 | 0.1883 | 0.0882 | -0.0521
2012-10-31 12:50 | 22.9908 | 19.4771 | 19.389 | 19.3089 | 19.1407 | 46.7352 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055553 | 0.90368 | 0.050202 | 16.2669 | 19.2088 | 3.2219 | 0.0551 | 0.2683 | 0.1802 | 0.1001 | -0.0681
2012-10-31 12:50 | 22.993 | 19.4473 | 19.3752 | 19.3312 | 19.1309 | 46.7265 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.223 | 3.2213 | 0.0551 | 0.2243 | 0.1522 | 0.1082 | -0.0921
2012-10-31 12:50 | 22.9878 | 19.4501 | 19.374 | 19.3059 | 19.1337 | 46.7508 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.2138 | 3.223 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1602 | 0.0921 | -0.0801
2012-10-31 12:50 | 22.9908 | 19.4811 | 19.393 | 19.325 | 19.1527 | 46.7375 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055534 | 0.90357 | 0.050179 | 16.2706 | 19.2328 | 3.2221 | 0.0551 | 0.2483 | 0.1602 | 0.0922 | -0.0801
2012-10-31 12:50 | 22.9908 | 19.4491 | 19.4051 | 19.2929 | 19.1327 | 46.7444 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.2288 | 3.2226 | 0.0551 | 0.2203 | 0.1763 | 0.0641 | -0.0961
2012-10-31 12:50 | 22.993 | 19.4553 | 19.3993 | 19.3071 | 19.1589 | 46.745 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055544 | 0.90366 | 0.050193 | 16.2693 | 19.207 | 3.2226 | 0.0551 | 0.2483 | 0.1923 | 0.1001 | -0.0481
2012-10-31 12:50 | 22.9938 | 19.4521 | 19.396 | 19.3079 | 19.1196 | 46.7392 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.2479 | 3.2222 | 0.0551 | 0.2042 | 0.1481 | 0.06 | -0.1283
2012-10-31 12:50 | 22.9885 | 19.4228 | 19.3948 | 19.3307 | 19.1544 | 46.7294 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90356 | 0.050187 | 16.2674 | 19.2385 | 3.2215 | 0.0551 | 0.1843 | 0.1563 | 0.0922 | -0.0841
2012-10-31 12:50 | 22.9766 | 19.4429 | 19.4069 | 19.3068 | 19.0984 | 46.7416 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055509 | 0.90346 | 0.05015 | 16.2759 | 19.2387 | 3.2224 | 0.0551 | 0.2042 | 0.1682 | 0.0681 | -0.1403
2012-10-31 12:50 | 22.9841 | 19.4384 | 19.3904 | 19.3263 | 19.142 | 46.7311 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055509 | 0.90356 | 0.050156 | 16.2777 | 19.2301 | 3.2216 | 0.0551 | 0.2083 | 0.1603 | 0.0962 | -0.0881
2012-10-31 12:50 | 22.9841 | 19.4464 | 19.3984 | 19.3543 | 19.134 | 46.7323 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055506 | 0.90341 | 0.050145 | 16.276 | 19.2221 | 3.2217 | 0.0551 | 0.2243 | 0.1763 | 0.1322 | -0.0881
2012-10-31 12:51 | 22.9833 | 19.4576 | 19.4096 | 19.2974 | 19.1332 | 46.73 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055534 | 0.9036 | 0.050181 | 16.2712 | 19.1853 | 3.2216 | 0.0551 | 0.2723 | 0.2243 | 0.1121 | -0.0521
2012-10-31 12:51 | 22.9818 | 19.4241 | 19.4041 | 19.2999 | 19.1397 | 46.7317 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.1718 | 3.2217 | 0.0551 | 0.2523 | 0.2323 | 0.1281 | -0.0321
2012-10-31 12:51 | 22.9781 | 19.4444 | 19.4364 | 19.3403 | 19.124 | 46.7369 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.05554 | 0.90369 | 0.050191 | 16.271 | 19.2362 | 3.222 | 0.0551 | 0.2082 | 0.2002 | 0.1041 | -0.1122
2012-10-31 12:51 | 22.9833 | 19.4296 | 19.4296 | 19.2854 | 19.1612 | 46.7363 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.2293 | 3.222 | 0.0551 | 0.2003 | 0.2003 | 0.0561 | -0.0681
2012-10-31 12:51 | 22.9751 | 19.4534 | 19.4174 | 19.3213 | 19.153 | 46.7283 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055534 | 0.9037 | 0.050186 | 16.273 | 19.2492 | 3.2214 | 0.0551 | 0.2042 | 0.1682 | 0.0721 | -0.0962
2012-10-31 12:51 | 22.9758 | 19.4381 | 19.4181 | 19.326 | 19.1537 | 46.7306 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.2739 | 3.2216 | 0.0551 | 0.1642 | 0.1442 | 0.0521 | -0.1202
2012-10-31 12:51 | 22.9714 | 19.4337 | 19.3977 | 19.2815 | 19.1133 | 46.7317 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055512 | 0.90346 | 0.050153 | 16.275 | 19.2335 | 3.2217 | 0.0551 | 0.2002 | 0.1642 | 0.048 | -0.1202
2012-10-31 12:51 | 22.9728 | 19.4551 | 19.4071 | 19.2869 | 19.1187 | 46.719 | 0.014212 | 0.34567 | 0.004913 | 24.3225 | 0.055537 | 0.90368 | 0.050187 | 16.2716 | 19.2629 | 3.2208 | 0.0551 | 0.1922 | 0.1442 | 0.024 | -0.1442
2012-10-31 12:51 | 22.9691 | 19.4274 | 19.3834 | 19.2712 | 19.1631 | 46.7277 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.2512 | 3.2214 | 0.0551 | 0.1762 | 0.1322 | 0.02 | -0.0881
2012-10-31 12:51 | 22.9781 | 19.4284 | 19.3683 | 19.3203 | 19.1961 | 46.7236 | 0.014244 | 0.3457 | 0.004924 | 24.2699 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.2201 | 3.2211 | 0.0551 | 0.2083 | 0.1482 | 0.1002 | -0.024
2012-10-31 12:51 | 22.9751 | 19.4454 | 19.4014 | 19.2932 | 19.161 | 46.7179 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.2492 | 3.2207 | 0.0551 | 0.1962 | 0.1522 | 0.044 | -0.0882
2012-10-31 12:51 | 22.9773 | 19.4316 | 19.4196 | 19.3155 | 19.1472 | 46.7259 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.2273 | 3.2213 | 0.0551 | 0.2043 | 0.1923 | 0.0882 | -0.0801
2012-10-31 12:51 | 22.9803 | 19.4506 | 19.3825 | 19.3185 | 19.1302 | 46.7404 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055537 | 0.90359 | 0.050183 | 16.27 | 19.2424 | 3.2223 | 0.0551 | 0.2082 | 0.1401 | 0.0761 | -0.1122
2012-10-31 12:51 | 22.9669 | 19.4492 | 19.3571 | 19.261 | 19.1168 | 46.7225 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.237 | 3.221 | 0.0551 | 0.2122 | 0.1201 | 0.024 | -0.1202
2012-10-31 12:51 | 22.9773 | 19.4756 | 19.3395 | 19.3235 | 19.1192 | 46.7219 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.2714 | 3.221 | 0.0551 | 0.2042 | 0.0681 | 0.0521 | -0.1522
2012-10-31 12:51 | 22.9796 | 19.4299 | 19.3698 | 19.3258 | 19.1615 | 46.7231 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.2657 | 3.2211 | 0.0551 | 0.1642 | 0.1041 | 0.0601 | -0.1042
2012-10-31 12:51 | 22.9758 | 19.4421 | 19.3941 | 19.2859 | 19.1497 | 46.7179 | 0.014238 | 0.34572 | 0.004922 | 24.2812 | 0.05554 | 0.90365 | 0.050188 | 16.2702 | 19.2098 | 3.2207 | 0.0551 | 0.2323 | 0.1843 | 0.0761 | -0.0601
2012-10-31 12:51 | 22.9766 | 19.4229 | 19.3588 | 19.2507 | 19.1185 | 46.7202 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.1946 | 3.2209 | 0.0551 | 0.2283 | 0.1642 | 0.0561 | -0.0761
2012-10-31 12:51 | 22.9796 | 19.486 | 19.3458 | 19.2977 | 19.1535 | 46.7294 | 0.014219 | 0.34576 | 0.004916 | 24.3167 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.2256 | 3.2215 | 0.0551 | 0.2604 | 0.1202 | 0.0721 | -0.0721
2012-10-31 12:51 | 22.9826 | 19.4609 | 19.3488 | 19.3048 | 19.1125 | 46.719 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90359 | 0.05018 | 16.2709 | 19.2246 | 3.2208 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1242 | 0.0802 | -0.1121
2012-10-31 12:51 | 22.9826 | 19.4449 | 19.3248 | 19.2887 | 19.1445 | 46.7271 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.2006 | 3.2214 | 0.0551 | 0.2443 | 0.1242 | 0.0881 | -0.0561
2012-10-31 12:51 | 22.9818 | 19.4281 | 19.376 | 19.332 | 19.1437 | 46.7236 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.2158 | 3.2211 | 0.0551 | 0.2123 | 0.1602 | 0.1162 | -0.0721
2012-10-31 12:51 | 22.9796 | 19.4299 | 19.3218 | 19.2977 | 19.1014 | 46.7306 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2337 | 3.2216 | 0.0551 | 0.1962 | 0.0881 | 0.064 | -0.1323
2012-10-31 12:51 | 22.9938 | 19.4521 | 19.388 | 19.2999 | 19.1036 | 46.7225 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.2238 | 3.221 | 0.0551 | 0.2283 | 0.1642 | 0.0761 | -0.1202
2012-10-31 12:52 | 22.9893 | 19.4316 | 19.3555 | 19.2594 | 19.1352 | 46.7277 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.2313 | 3.2214 | 0.0551 | 0.2003 | 0.1242 | 0.0281 | -0.0961
2012-10-31 12:52 | 22.993 | 19.3872 | 19.3552 | 19.3111 | 19.1429 | 46.7173 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055515 | 0.90363 | 0.050165 | 16.2773 | 19.231 | 3.2207 | 0.0551 | 0.1562 | 0.1242 | 0.0801 | -0.0881
2012-10-31 12:52 | 22.99 | 19.4363 | 19.3522 | 19.2681 | 19.1319 | 46.7219 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055512 | 0.90362 | 0.050162 | 16.2779 | 19.18 | 3.221 | 0.0551 | 0.2563 | 0.1722 | 0.0881 | -0.0481
2012-10-31 12:52 | 22.99 | 19.4323 | 19.3202 | 19.2801 | 19.1118 | 46.7219 | 0.014212 | 0.34566 | 0.004912 | 24.3216 | 0.055522 | 0.9036 | 0.05017 | 16.2747 | 19.204 | 3.221 | 0.0551 | 0.2283 | 0.1162 | 0.0761 | -0.0922
2012-10-31 12:52 | 22.9908 | 19.4291 | 19.321 | 19.2809 | 19.1367 | 46.7103 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055522 | 0.9036 | 0.05017 | 16.2747 | 19.1928 | 3.2202 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1282 | 0.0881 | -0.0561
2012-10-31 12:52 | 22.9983 | 19.4046 | 19.3365 | 19.2964 | 19.1322 | 46.7075 | 0.014216 | 0.3457 | 0.004914 | 24.3177 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.1282 | 3.22 | 0.0551 | 0.2764 | 0.2083 | 0.1682 | 0.004
2012-10-31 12:52 | 22.9945 | 19.4688 | 19.3527 | 19.2766 | 19.1324 | 46.7103 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1484 | 3.2202 | 0.0551 | 0.3204 | 0.2043 | 0.1282 | -0.016
2012-10-31 12:52 | 22.9878 | 19.4461 | 19.2939 | 19.3059 | 19.1177 | 46.7213 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.1457 | 3.221 | 0.0551 | 0.3004 | 0.1482 | 0.1602 | -0.028
2012-10-31 12:52 | 22.9998 | 19.4541 | 19.326 | 19.3179 | 19.1016 | 46.7155 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055534 | 0.9036 | 0.050181 | 16.2712 | 19.2098 | 3.2206 | 0.0551 | 0.2443 | 0.1162 | 0.1081 | -0.1082
2012-10-31 12:52 | 22.9923 | 19.4106 | 19.3145 | 19.3225 | 19.1302 | 46.7196 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.2103 | 3.2208 | 0.0551 | 0.2003 | 0.1042 | 0.1122 | -0.0801
2012-10-31 12:52 | 22.9938 | 19.4361 | 19.2839 | 19.2559 | 19.1196 | 46.7092 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.1998 | 3.2201 | 0.0551 | 0.2363 | 0.0841 | 0.0561 | -0.0802
2012-10-31 12:52 | 22.9945 | 19.4608 | 19.3006 | 19.3247 | 19.1083 | 46.7086 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.1604 | 3.2201 | 0.0551 | 0.3004 | 0.1402 | 0.1643 | -0.0521
2012-10-31 12:52 | 22.9968 | 19.4271 | 19.3149 | 19.3109 | 19.0826 | 46.708 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055531 | 0.90349 | 0.050172 | 16.27 | 19.2148 | 3.22 | 0.0551 | 0.2123 | 0.1001 | 0.0961 | -0.1322
2012-10-31 12:52 | 22.996 | 19.4463 | 19.2941 | 19.3061 | 19.1098 | 46.7057 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1739 | 3.2199 | 0.0551 | 0.2724 | 0.1202 | 0.1322 | -0.0641
2012-10-31 12:52 | 22.999 | 19.4453 | 19.3011 | 19.2851 | 19.1168 | 46.7155 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1809 | 3.2206 | 0.0551 | 0.2644 | 0.1202 | 0.1042 | -0.0641
2012-10-31 12:52 | 22.9968 | 19.4671 | 19.3109 | 19.2709 | 19.1146 | 46.7144 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.1507 | 3.2205 | 0.0551 | 0.3164 | 0.1602 | 0.1202 | -0.0361
2012-10-31 12:52 | 23.0065 | 19.4728 | 19.3487 | 19.3046 | 19.1083 | 46.7063 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055512 | 0.90353 | 0.050157 | 16.2763 | 19.1684 | 3.2199 | 0.0551 | 0.3044 | 0.1803 | 0.1362 | -0.0601
2012-10-31 12:52 | 22.9953 | 19.4656 | 19.3215 | 19.2934 | 19.1452 | 46.7023 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.90346 | 0.050162 | 16.2721 | 19.1211 | 3.2197 | 0.0551 | 0.3445 | 0.2004 | 0.1723 | 0.0241
2012-10-31 12:52 | 22.993 | 19.4433 | 19.3152 | 19.2671 | 19.0948 | 46.7271 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1749 | 3.2214 | 0.0551 | 0.2684 | 0.1403 | 0.0922 | -0.0801
2012-10-31 12:52 | 23.0005 | 19.4428 | 19.2946 | 19.2586 | 19.0783 | 46.7092 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055503 | 0.90368 | 0.050157 | 16.2816 | 19.1544 | 3.2201 | 0.0551 | 0.2884 | 0.1402 | 0.1042 | -0.0761
2012-10-31 12:52 | 22.996 | 19.4063 | 19.3101 | 19.2901 | 19.1058 | 46.7098 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1739 | 3.2202 | 0.0551 | 0.2324 | 0.1362 | 0.1162 | -0.0681
2012-10-31 12:52 | 22.9885 | 19.4588 | 19.2546 | 19.2746 | 19.1023 | 46.7069 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055531 | 0.90365 | 0.05018 | 16.2728 | 19.1464 | 3.22 | 0.0551 | 0.3124 | 0.1082 | 0.1282 | -0.0441
2012-10-31 12:52 | 22.9938 | 19.4321 | 19.2839 | 19.2599 | 19.0836 | 46.7196 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.1437 | 3.2208 | 0.0551 | 0.2884 | 0.1402 | 0.1162 | -0.0601
2012-10-31 12:52 | 22.9938 | 19.4401 | 19.2839 | 19.2719 | 19.1076 | 46.7075 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1517 | 3.22 | 0.0551 | 0.2884 | 0.1322 | 0.1202 | -0.0441
2012-10-31 12:53 | 22.9878 | 19.4381 | 19.3019 | 19.2619 | 19.0896 | 46.7034 | 0.014212 | 0.3457 | 0.004913 | 24.3246 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1778 | 3.2197 | 0.0551 | 0.2603 | 0.1241 | 0.0841 | -0.0882
2012-10-31 12:53 | 22.9953 | 19.4576 | 19.2734 | 19.2774 | 19.1171 | 46.7046 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055522 | 0.90344 | 0.050161 | 16.2718 | 19.2173 | 3.2198 | 0.0551 | 0.2403 | 0.0561 | 0.0601 | -0.1002
2012-10-31 12:53 | 22.9885 | 19.4348 | 19.2826 | 19.2666 | 19.0743 | 46.6959 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.1424 | 3.2192 | 0.0551 | 0.2924 | 0.1402 | 0.1242 | -0.0681
2012-10-31 12:53 | 22.9975 | 19.4078 | 19.3116 | 19.2516 | 19.0552 | 46.715 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1594 | 3.2205 | 0.0551 | 0.2484 | 0.1522 | 0.0922 | -0.1042
2012-10-31 12:53 | 22.9968 | 19.4191 | 19.319 | 19.2669 | 19.0906 | 46.7011 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.9035 | 0.050167 | 16.272 | 19.1507 | 3.2196 | 0.0551 | 0.2684 | 0.1683 | 0.1162 | -0.0601
2012-10-31 12:53 | 22.9953 | 19.4576 | 19.2854 | 19.2974 | 19.1091 | 46.7075 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.1732 | 3.22 | 0.0551 | 0.2844 | 0.1122 | 0.1242 | -0.0641
2012-10-31 12:53 | 22.9908 | 19.4291 | 19.2849 | 19.2168 | 19.1046 | 46.6971 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055531 | 0.90357 | 0.050176 | 16.2715 | 19.1086 | 3.2193 | 0.0551 | 0.3205 | 0.1763 | 0.1082 | -0.004
2012-10-31 12:53 | 22.996 | 19.4343 | 19.3021 | 19.2541 | 19.0938 | 46.6936 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055515 | 0.9036 | 0.050164 | 16.2767 | 19.1459 | 3.2191 | 0.0551 | 0.2884 | 0.1562 | 0.1082 | -0.0521
2012-10-31 12:53 | 22.993 | 19.4233 | 19.2711 | 19.2591 | 19.1469 | 46.7063 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1509 | 3.2199 | 0.0551 | 0.2724 | 0.1202 | 0.1082 | -0.004
2012-10-31 12:53 | 22.9938 | 19.4481 | 19.2599 | 19.2358 | 19.1036 | 46.6947 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055525 | 0.90344 | 0.050164 | 16.2709 | 19.1437 | 3.2191 | 0.0551 | 0.3044 | 0.1162 | 0.0921 | -0.0401
2012-10-31 12:53 | 22.9968 | 19.4071 | 19.327 | 19.2629 | 19.0746 | 46.6999 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.1507 | 3.2195 | 0.0551 | 0.2564 | 0.1763 | 0.1122 | -0.0761
2012-10-31 12:53 | 22.999 | 19.4253 | 19.3212 | 19.2611 | 19.0527 | 46.7005 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.1849 | 3.2195 | 0.0551 | 0.2404 | 0.1363 | 0.0762 | -0.1322
2012-10-31 12:53 | 22.993 | 19.3993 | 19.3392 | 19.2511 | 19.0868 | 46.704 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.1469 | 3.2198 | 0.0551 | 0.2524 | 0.1923 | 0.1042 | -0.0601
2012-10-31 12:53 | 22.9945 | 19.4088 | 19.2886 | 19.2526 | 19.1043 | 46.704 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.1885 | 3.2198 | 0.0551 | 0.2203 | 0.1001 | 0.0641 | -0.0842
2012-10-31 12:53 | 22.996 | 19.3902 | 19.2661 | 19.2621 | 19.0898 | 46.7051 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.194 | 3.2198 | 0.0551 | 0.1962 | 0.0721 | 0.0681 | -0.1042
2012-10-31 12:53 | 22.9885 | 19.4628 | 19.3147 | 19.2586 | 19.0542 | 46.7075 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1865 | 3.22 | 0.0551 | 0.2763 | 0.1282 | 0.0721 | -0.1323
2012-10-31 12:53 | 22.9908 | 19.4171 | 19.329 | 19.2689 | 19.0766 | 46.7011 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1928 | 3.2196 | 0.0551 | 0.2243 | 0.1362 | 0.0761 | -0.1162
2012-10-31 12:53 | 22.996 | 19.4343 | 19.3101 | 19.242 | 19.0657 | 46.7063 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.198 | 3.2199 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1121 | 0.044 | -0.1323
2012-10-31 12:53 | 22.9908 | 19.4211 | 19.313 | 19.2569 | 19.1046 | 46.7017 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055525 | 0.90344 | 0.050164 | 16.2709 | 19.2048 | 3.2196 | 0.0551 | 0.2163 | 0.1082 | 0.0521 | -0.1002
2012-10-31 12:53 | 22.9938 | 19.4081 | 19.2959 | 19.2278 | 19.0395 | 46.7017 | 0.014197 | 0.34566 | 0.004907 | 24.3473 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.2358 | 3.2196 | 0.0551 | 0.1723 | 0.0601 | -0.008 | -0.1963
2012-10-31 12:53 | 22.9945 | 19.4368 | 19.3287 | 19.2085 | 19.0763 | 46.7005 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055509 | 0.90349 | 0.050152 | 16.2764 | 19.2445 | 3.2195 | 0.0551 | 0.1923 | 0.0842 | -0.036 | -0.1682
2012-10-31 12:53 | 22.9915 | 19.4178 | 19.2976 | 19.2295 | 19.0973 | 46.7046 | 0.014216 | 0.34569 | 0.004914 | 24.3168 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.2576 | 3.2198 | 0.0551 | 0.1602 | 0.04 | -0.0281 | -0.1603
2012-10-31 12:53 | 22.9945 | 19.4288 | 19.3527 | 19.2766 | 19.0682 | 46.6976 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055515 | 0.90363 | 0.050165 | 16.2773 | 19.3006 | 3.2193 | 0.0551 | 0.1282 | 0.0521 | -0.024 | -0.2324
2012-10-31 12:53 | 22.9938 | 19.384 | 19.316 | 19.2479 | 19.0836 | 46.689 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.2799 | 3.2187 | 0.0551 | 0.1041 | 0.0361 | -0.032 | -0.1963
2012-10-31 12:54 | 22.9893 | 19.3996 | 19.3074 | 19.2874 | 19.1071 | 46.6913 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.2994 | 3.2189 | 0.0551 | 0.1002 | 0.008 | -0.012 | -0.1923
2012-10-31 12:54 | 22.9908 | 19.4011 | 19.341 | 19.2489 | 19.1046 | 46.6884 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.2889 | 3.2187 | 0.0551 | 0.1122 | 0.0521 | -0.04 | -0.1843
2012-10-31 12:54 | 22.9818 | 19.4241 | 19.348 | 19.1998 | 19.1076 | 46.6786 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055537 | 0.9037 | 0.050189 | 16.2721 | 19.2519 | 3.218 | 0.0551 | 0.1722 | 0.0961 | -0.0521 | -0.1443
2012-10-31 12:54 | 22.996 | 19.4183 | 19.3262 | 19.2781 | 19.0697 | 46.6942 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055528 | 0.90346 | 0.050167 | 16.2703 | 19.2581 | 3.2191 | 0.0551 | 0.1602 | 0.0681 | 0.02 | -0.1884
2012-10-31 12:54 | 22.9871 | 19.3974 | 19.3613 | 19.2572 | 19.0769 | 46.7011 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.2612 | 3.2196 | 0.0551 | 0.1362 | 0.1001 | -0.004 | -0.1843
2012-10-31 12:54 | 22.9953 | 19.4296 | 19.3335 | 19.2854 | 19.0971 | 46.6947 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.2534 | 3.2191 | 0.0551 | 0.1762 | 0.0801 | 0.032 | -0.1563
2012-10-31 12:54 | 22.9743 | 19.3966 | 19.3205 | 19.2444 | 19.0841 | 46.6942 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055506 | 0.9036 | 0.050155 | 16.2794 | 19.2284 | 3.2191 | 0.0551 | 0.1682 | 0.0921 | 0.016 | -0.1443
2012-10-31 12:54 | 22.9788 | 19.377 | 19.329 | 19.2649 | 19.0686 | 46.6976 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055547 | 0.90372 | 0.050199 | 16.2694 | 19.2489 | 3.2193 | 0.0551 | 0.1281 | 0.0801 | 0.016 | -0.1803
2012-10-31 12:54 | 22.9908 | 19.381 | 19.317 | 19.2128 | 19.0966 | 46.6751 | 0.014244 | 0.3456 | 0.004923 | 24.2628 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2008 | 3.2178 | 0.0551 | 0.1802 | 0.1162 | 0.012 | -0.1042
2012-10-31 12:54 | 22.9841 | 19.3904 | 19.3503 | 19.2702 | 19.0859 | 46.6895 | 0.014222 | 0.34572 | 0.004917 | 24.3085 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.2101 | 3.2188 | 0.0551 | 0.1803 | 0.1402 | 0.0601 | -0.1242
2012-10-31 12:54 | 22.9871 | 19.4054 | 19.3012 | 19.2412 | 19.0889 | 46.6872 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055509 | 0.90339 | 0.050146 | 16.2746 | 19.2251 | 3.2186 | 0.0551 | 0.1803 | 0.0761 | 0.0161 | -0.1362
2012-10-31 12:54 | 22.9811 | 19.3713 | 19.3473 | 19.2352 | 19.1029 | 46.6838 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055522 | 0.90343 | 0.05016 | 16.2716 | 19.2111 | 3.2184 | 0.0551 | 0.1602 | 0.1362 | 0.0241 | -0.1082
2012-10-31 12:54 | 22.9833 | 19.4296 | 19.3295 | 19.2534 | 19.0731 | 46.6855 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.1773 | 3.2185 | 0.0551 | 0.2523 | 0.1522 | 0.0761 | -0.1042
2012-10-31 12:54 | 22.9736 | 19.4079 | 19.2998 | 19.2477 | 19.0514 | 46.6884 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055528 | 0.90347 | 0.050168 | 16.2706 | 19.1916 | 3.2187 | 0.0551 | 0.2163 | 0.1082 | 0.0561 | -0.1402
2012-10-31 12:54 | 22.9773 | 19.3755 | 19.3355 | 19.2874 | 19.1472 | 46.6901 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1913 | 3.2188 | 0.0551 | 0.1842 | 0.1442 | 0.0961 | -0.0441
2012-10-31 12:54 | 22.9743 | 19.3846 | 19.3125 | 19.2924 | 19.0801 | 46.6826 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1723 | 3.2183 | 0.0551 | 0.2123 | 0.1402 | 0.1201 | -0.0922
2012-10-31 12:54 | 22.9818 | 19.3881 | 19.324 | 19.2599 | 19.1277 | 46.6872 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.2278 | 3.2186 | 0.0551 | 0.1603 | 0.0962 | 0.0321 | -0.1001
2012-10-31 12:54 | 22.9676 | 19.4179 | 19.3098 | 19.2537 | 19.0574 | 46.6832 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.2016 | 3.2183 | 0.0551 | 0.2163 | 0.1082 | 0.0521 | -0.1442
2012-10-31 12:54 | 22.9691 | 19.3794 | 19.3593 | 19.2552 | 19.0829 | 46.6826 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.2552 | 3.2183 | 0.0551 | 0.1242 | 0.1041 | 0 | -0.1723
2012-10-31 12:54 | 22.9586 | 19.4129 | 19.3168 | 19.2407 | 19.0724 | 46.6924 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055534 | 0.90365 | 0.050183 | 16.2719 | 19.2006 | 3.219 | 0.0551 | 0.2123 | 0.1162 | 0.0401 | -0.1282
2012-10-31 12:54 | 22.9661 | 19.3964 | 19.3043 | 19.2282 | 19.0719 | 46.6884 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2121 | 3.2187 | 0.0551 | 0.1843 | 0.0922 | 0.0161 | -0.1402
2012-10-31 12:54 | 22.9669 | 19.4212 | 19.3371 | 19.241 | 19.0487 | 46.6849 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.261 | 3.2185 | 0.0551 | 0.1602 | 0.0761 | -0.02 | -0.2123
2012-10-31 12:54 | 22.9661 | 19.3724 | 19.3283 | 19.2682 | 19.0679 | 46.6878 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.2442 | 3.2187 | 0.0551 | 0.1282 | 0.0841 | 0.024 | -0.1763
2012-10-31 12:54 | 22.9616 | 19.3999 | 19.3278 | 19.2477 | 19.0794 | 46.6855 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055531 | 0.90357 | 0.050176 | 16.2715 | 19.2357 | 3.2185 | 0.0551 | 0.1642 | 0.0921 | 0.012 | -0.1563
2012-10-31 12:54 | 22.9586 | 19.3809 | 19.3488 | 19.2247 | 19.0644 | 46.6803 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.2247 | 3.2181 | 0.0551 | 0.1562 | 0.1241 | 0 | -0.1603
2012-10-31 12:54 | 22.9654 | 19.3877 | 19.2876 | 19.2395 | 19.1073 | 46.6959 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055534 | 0.90353 | 0.050177 | 16.2699 | 19.1834 | 3.2192 | 0.0551 | 0.2043 | 0.1042 | 0.0561 | -0.0761
2012-10-31 12:55 | 22.9594 | 19.3336 | 19.3216 | 19.2615 | 19.0572 | 46.6838 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.2135 | 3.2184 | 0.0551 | 0.1201 | 0.1081 | 0.048 | -0.1563
2012-10-31 12:55 | 22.9579 | 19.4122 | 19.3161 | 19.224 | 19.0357 | 46.6901 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.232 | 3.2188 | 0.0551 | 0.1802 | 0.0841 | -0.008 | -0.1963
2012-10-31 12:55 | 22.9489 | 19.3952 | 19.2951 | 19.223 | 19.1148 | 46.6739 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.239 | 3.2177 | 0.0551 | 0.1562 | 0.0561 | -0.016 | -0.1242
2012-10-31 12:55 | 22.9489 | 19.4032 | 19.3071 | 19.247 | 19.0587 | 46.6809 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055509 | 0.90344 | 0.050149 | 16.2756 | 19.2831 | 3.2182 | 0.0551 | 0.1201 | 0.024 | -0.0361 | -0.2244
2012-10-31 12:55 | 22.9504 | 19.4087 | 19.3326 | 19.2525 | 19.0963 | 46.682 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055509 | 0.9034 | 0.050147 | 16.2748 | 19.2886 | 3.2183 | 0.0551 | 0.1201 | 0.044 | -0.0361 | -0.1923
2012-10-31 12:55 | 22.9474 | 19.4297 | 19.3176 | 19.2295 | 19.0973 | 46.6716 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.2535 | 3.2175 | 0.0551 | 0.1762 | 0.0641 | -0.024 | -0.1562
2012-10-31 12:55 | 22.9504 | 19.3767 | 19.3166 | 19.2445 | 19.0682 | 46.6786 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.2405 | 3.218 | 0.0551 | 0.1362 | 0.0761 | 0.004 | -0.1723
2012-10-31 12:55 | 22.9489 | 19.3632 | 19.3031 | 19.231 | 19.0587 | 46.6814 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.1749 | 3.2182 | 0.0551 | 0.1883 | 0.1282 | 0.0561 | -0.1162
2012-10-31 12:55 | 22.9474 | 19.4137 | 19.3176 | 19.2615 | 19.0732 | 46.6751 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.1774 | 3.2178 | 0.0551 | 0.2363 | 0.1402 | 0.0841 | -0.1042
2012-10-31 12:55 | 22.9482 | 19.3545 | 19.2904 | 19.2023 | 19.0781 | 46.6774 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055522 | 0.9034 | 0.050159 | 16.271 | 19.1822 | 3.2179 | 0.0551 | 0.1723 | 0.1082 | 0.0201 | -0.1041
2012-10-31 12:55 | 22.9452 | 19.3595 | 19.3354 | 19.2353 | 19.0951 | 46.671 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055512 | 0.9036 | 0.050161 | 16.2776 | 19.1632 | 3.2175 | 0.0551 | 0.1963 | 0.1722 | 0.0721 | -0.0681
2012-10-31 12:55 | 22.9429 | 19.3572 | 19.2691 | 19.257 | 19.0768 | 46.6866 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055506 | 0.9034 | 0.050144 | 16.2757 | 19.1889 | 3.2186 | 0.0551 | 0.1683 | 0.0802 | 0.0681 | -0.1121
2012-10-31 12:55 | 22.9527 | 19.399 | 19.2949 | 19.2148 | 19.0986 | 46.6838 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.1747 | 3.2184 | 0.0551 | 0.2243 | 0.1202 | 0.0401 | -0.0761
2012-10-31 12:55 | 22.9415 | 19.3277 | 19.3317 | 19.2356 | 19.0673 | 46.6716 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.1154 | 3.2175 | 0.0551 | 0.2123 | 0.2163 | 0.1202 | -0.0481
2012-10-31 12:55 | 22.9437 | 19.366 | 19.2979 | 19.2258 | 19.0816 | 46.6814 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055531 | 0.90365 | 0.05018 | 16.2728 | 19.1497 | 3.2182 | 0.0551 | 0.2163 | 0.1482 | 0.0761 | -0.0681
2012-10-31 12:55 | 22.9504 | 19.3567 | 19.3406 | 19.2205 | 19.0762 | 46.6809 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055528 | 0.90346 | 0.050167 | 16.2703 | 19.2045 | 3.2182 | 0.0551 | 0.1522 | 0.1361 | 0.016 | -0.1283
2012-10-31 12:55 | 22.9422 | 19.4045 | 19.2844 | 19.2203 | 19.0921 | 46.6739 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1842 | 3.2177 | 0.0551 | 0.2203 | 0.1002 | 0.0361 | -0.0921
2012-10-31 12:55 | 22.9437 | 19.3459 | 19.2859 | 19.2418 | 19.0615 | 46.6762 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2138 | 3.2179 | 0.0551 | 0.1321 | 0.0721 | 0.028 | -0.1523
2012-10-31 12:55 | 22.9489 | 19.3592 | 19.3191 | 19.215 | 19.0707 | 46.6751 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.219 | 3.2178 | 0.0551 | 0.1402 | 0.1001 | -0.004 | -0.1483
2012-10-31 12:56 | 22.9519 | 19.3662 | 19.2781 | 19.21 | 19.0777 | 46.6601 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.23 | 3.2167 | 0.0551 | 0.1362 | 0.0481 | -0.02 | -0.1523
2012-10-31 12:56 | 22.9444 | 19.3667 | 19.2706 | 19.2265 | 19.1143 | 46.6768 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.2105 | 3.2179 | 0.0551 | 0.1562 | 0.0601 | 0.016 | -0.0962
2012-10-31 12:56 | 22.9534 | 19.3677 | 19.2996 | 19.2115 | 19.0752 | 46.6745 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055518 | 0.90341 | 0.050156 | 16.2725 | 19.1874 | 3.2177 | 0.0551 | 0.1803 | 0.1122 | 0.0241 | -0.1122
2012-10-31 12:56 | 22.9452 | 19.3755 | 19.2834 | 19.2593 | 19.035 | 46.6762 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1872 | 3.2179 | 0.0551 | 0.1883 | 0.0962 | 0.0721 | -0.1522
2012-10-31 12:56 | 22.9415 | 19.3478 | 19.2997 | 19.2196 | 19.0433 | 46.6624 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.1715 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1763 | 0.1282 | 0.0481 | -0.1282
2012-10-31 12:56 | 22.9497 | 19.3319 | 19.2839 | 19.2118 | 19.0916 | 46.6658 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.1677 | 3.2171 | 0.0551 | 0.1642 | 0.1162 | 0.0441 | -0.0761
2012-10-31 12:56 | 22.9482 | 19.3504 | 19.3384 | 19.2063 | 19.038 | 46.6658 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.1462 | 3.2171 | 0.0551 | 0.2042 | 0.1922 | 0.0601 | -0.1082
2012-10-31 12:56 | 22.9437 | 19.358 | 19.2979 | 19.2138 | 19.0615 | 46.6734 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1978 | 3.2177 | 0.0551 | 0.1602 | 0.1001 | 0.016 | -0.1363
2012-10-31 12:56 | 22.9512 | 19.3534 | 19.2934 | 19.1972 | 19.065 | 46.6641 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.1892 | 3.217 | 0.0551 | 0.1642 | 0.1042 | 0.008 | -0.1242
2012-10-31 12:56 | 22.9437 | 19.382 | 19.3099 | 19.2058 | 19.0415 | 46.6745 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.1777 | 3.2177 | 0.0551 | 0.2043 | 0.1322 | 0.0281 | -0.1362
2012-10-31 12:56 | 22.9429 | 19.3652 | 19.2651 | 19.1889 | 19.0166 | 46.6768 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.1609 | 3.2179 | 0.0551 | 0.2043 | 0.1042 | 0.028 | -0.1443
2012-10-31 12:56 | 22.9497 | 19.364 | 19.2999 | 19.2158 | 19.0475 | 46.6705 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.1957 | 3.2175 | 0.0551 | 0.1683 | 0.1042 | 0.0201 | -0.1482
2012-10-31 12:56 | 22.9459 | 19.3802 | 19.3441 | 19.1919 | 19.0597 | 46.6722 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1599 | 3.2176 | 0.0551 | 0.2203 | 0.1842 | 0.032 | -0.1002
2012-10-31 12:56 | 22.9452 | 19.3755 | 19.2593 | 19.2353 | 19.023 | 46.6647 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.05555 | 0.90368 | 0.050199 | 16.2678 | 19.1872 | 3.2171 | 0.0551 | 0.1883 | 0.0721 | 0.0481 | -0.1642
2012-10-31 12:56 | 22.9392 | 19.3294 | 19.2814 | 19.2213 | 19.025 | 46.6618 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055512 | 0.9035 | 0.050155 | 16.2758 | 19.2013 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1281 | 0.0801 | 0.02 | -0.1763
2012-10-31 12:56 | 22.9482 | 19.3384 | 19.2944 | 19.1902 | 19.026 | 46.6762 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.1702 | 3.2179 | 0.0551 | 0.1682 | 0.1242 | 0.02 | -0.1442
2012-10-31 12:56 | 22.9332 | 19.3435 | 19.2754 | 19.2153 | 19.019 | 46.6618 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.1472 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1963 | 0.1282 | 0.0681 | -0.1282
2012-10-31 12:56 | 22.9497 | 19.376 | 19.2999 | 19.2478 | 19.0635 | 46.6618 | 0.014225 | 0.34575 | 0.004918 | 24.3054 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.1437 | 3.2169 | 0.0551 | 0.2323 | 0.1562 | 0.1041 | -0.0802
2012-10-31 12:56 | 22.9467 | 19.3249 | 19.3009 | 19.2048 | 19.0565 | 46.6578 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055531 | 0.90357 | 0.050176 | 16.2715 | 19.1927 | 3.2166 | 0.0551 | 0.1322 | 0.1082 | 0.0121 | -0.1362
2012-10-31 12:56 | 22.9527 | 19.3189 | 19.3069 | 19.2308 | 19.0705 | 46.6618 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.1547 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1642 | 0.1522 | 0.0761 | -0.0842
2012-10-31 12:56 | 22.9459 | 19.3001 | 19.3041 | 19.22 | 19.0557 | 46.6693 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1759 | 3.2174 | 0.0551 | 0.1242 | 0.1282 | 0.0441 | -0.1202
2012-10-31 12:56 | 22.9415 | 19.3117 | 19.3037 | 19.2036 | 19.0513 | 46.6635 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055515 | 0.90365 | 0.050166 | 16.2775 | 19.1555 | 3.217 | 0.0551 | 0.1562 | 0.1482 | 0.0481 | -0.1042
2012-10-31 12:56 | 22.9355 | 19.3377 | 19.2777 | 19.1896 | 19.0253 | 46.6618 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055522 | 0.90378 | 0.050179 | 16.2778 | 19.1896 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1481 | 0.0881 | 0 | -0.1643
2012-10-31 12:56 | 22.9377 | 19.3359 | 19.3319 | 19.2038 | 19.0315 | 46.6722 | 0.014231 | 0.34573 | 0.00492 | 24.2941 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1597 | 3.2176 | 0.0551 | 0.1762 | 0.1722 | 0.0441 | -0.1282
2012-10-31 12:56 | 22.9347 | 19.341 | 19.2849 | 19.1807 | 19.0205 | 46.6682 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055518 | 0.90356 | 0.050164 | 16.2751 | 19.2128 | 3.2173 | 0.0551 | 0.1282 | 0.0721 | -0.0321 | -0.1923
2012-10-31 12:57 | 22.931 | 19.3653 | 19.3212 | 19.1891 | 19.0649 | 46.663 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.1971 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1682 | 0.1241 | -0.008 | -0.1322
2012-10-31 12:57 | 22.9407 | 19.379 | 19.379 | 19.2148 | 19.0625 | 46.667 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.2468 | 3.2172 | 0.0551 | 0.1322 | 0.1322 | -0.032 | -0.1843
2012-10-31 12:57 | 22.9362 | 19.3625 | 19.2864 | 19.2543 | 19.0701 | 46.6641 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.2143 | 3.217 | 0.0551 | 0.1482 | 0.0721 | 0.04 | -0.1442
2012-10-31 12:57 | 22.934 | 19.3843 | 19.3483 | 19.2441 | 19.0438 | 46.6658 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.2481 | 3.2171 | 0.0551 | 0.1362 | 0.1002 | -0.004 | -0.2043
2012-10-31 12:57 | 22.9228 | 19.3611 | 19.305 | 19.2289 | 19.0086 | 46.656 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.1769 | 3.2165 | 0.0551 | 0.1842 | 0.1281 | 0.052 | -0.1683
2012-10-31 12:57 | 22.9295 | 19.3918 | 19.3358 | 19.2196 | 19.0634 | 46.6618 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.2156 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1762 | 0.1202 | 0.004 | -0.1522
2012-10-31 12:57 | 22.9205 | 19.3428 | 19.3147 | 19.2066 | 19.0904 | 46.6549 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.2066 | 3.2164 | 0.0551 | 0.1362 | 0.1081 | 0 | -0.1162
2012-10-31 12:57 | 22.9287 | 19.343 | 19.3069 | 19.1747 | 19.0626 | 46.6606 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.1988 | 3.2168 | 0.0551 | 0.1442 | 0.1081 | -0.0241 | -0.1362
2012-10-31 12:57 | 22.9243 | 19.3466 | 19.3185 | 19.2064 | 19.0742 | 46.6641 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.1904 | 3.217 | 0.0551 | 0.1562 | 0.1281 | 0.016 | -0.1162
2012-10-31 12:57 | 22.9168 | 19.3471 | 19.299 | 19.2109 | 19.0587 | 46.6647 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.1989 | 3.2171 | 0.0551 | 0.1482 | 0.1001 | 0.012 | -0.1402
2012-10-31 12:57 | 22.9138 | 19.3361 | 19.288 | 19.1799 | 19.0276 | 46.663 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.2159 | 3.2169 | 0.0551 | 0.1202 | 0.0721 | -0.036 | -0.1883
2012-10-31 12:57 | 22.919 | 19.3293 | 19.3453 | 19.2171 | 19.0649 | 46.6502 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2171 | 3.2161 | 0.0551 | 0.1122 | 0.1282 | 0 | -0.1522
2012-10-31 12:57 | 22.9183 | 19.3406 | 19.3085 | 19.2324 | 19.0081 | 46.6606 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055537 | 0.9036 | 0.050183 | 16.2703 | 19.1964 | 3.2168 | 0.0551 | 0.1442 | 0.1121 | 0.036 | -0.1883
2012-10-31 12:57 | 22.9138 | 19.3601 | 19.284 | 19.1799 | 19.0677 | 46.6664 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.2199 | 3.2172 | 0.0551 | 0.1402 | 0.0641 | -0.04 | -0.1522
2012-10-31 12:57 | 22.9115 | 19.3698 | 19.3778 | 19.1816 | 19.0454 | 46.6473 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.2457 | 3.2159 | 0.0551 | 0.1241 | 0.1321 | -0.0641 | -0.2003
2012-10-31 12:57 | 22.9078 | 19.306 | 19.3621 | 19.1939 | 19.0256 | 46.6583 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.2059 | 3.2166 | 0.0551 | 0.1001 | 0.1562 | -0.012 | -0.1803
2012-10-31 12:57 | 22.8996 | 19.3299 | 19.3299 | 19.2017 | 19.0495 | 46.6624 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055518 | 0.90372 | 0.050173 | 16.2779 | 19.2418 | 3.2169 | 0.0551 | 0.0881 | 0.0881 | -0.0401 | -0.1923
2012-10-31 12:57 | 22.8966 | 19.3629 | 19.3509 | 19.2067 | 19.0425 | 46.6635 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.2508 | 3.217 | 0.0551 | 0.1121 | 0.1001 | -0.0441 | -0.2083
2012-10-31 12:57 | 22.8981 | 19.3204 | 19.3003 | 19.2082 | 19.044 | 46.6427 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055525 | 0.90378 | 0.050182 | 16.2769 | 19.2523 | 3.2155 | 0.0551 | 0.0681 | 0.048 | -0.0441 | -0.2083
2012-10-31 12:57 | 22.8988 | 19.3451 | 19.257 | 19.1929 | 19.0447 | 46.6589 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.05554 | 0.90373 | 0.050193 | 16.2718 | 19.269 | 3.2167 | 0.0551 | 0.0761 | -0.012 | -0.0761 | -0.2243
2012-10-31 12:57 | 22.9026 | 19.3249 | 19.3249 | 19.1607 | 19.0685 | 46.6543 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.2608 | 3.2163 | 0.0551 | 0.0641 | 0.0641 | -0.1001 | -0.1923
2012-10-31 12:57 | 22.8876 | 19.2979 | 19.3259 | 19.2138 | 19.0215 | 46.6572 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.2578 | 3.2165 | 0.0551 | 0.0401 | 0.0681 | -0.044 | -0.2363
2012-10-31 12:57 | 22.8944 | 19.3367 | 19.3127 | 19.1805 | 19.0844 | 46.6635 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055525 | 0.90352 | 0.050168 | 16.2722 | 19.2726 | 3.217 | 0.0551 | 0.0641 | 0.0401 | -0.0921 | -0.1882
2012-10-31 12:57 | 22.8951 | 19.3094 | 19.3254 | 19.2052 | 19.045 | 46.656 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2253 | 3.2165 | 0.0551 | 0.0841 | 0.1001 | -0.0201 | -0.1803
2012-10-31 12:57 | 22.8944 | 19.3247 | 19.2686 | 19.2085 | 19.0202 | 46.6525 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90352 | 0.050168 | 16.2722 | 19.2286 | 3.2162 | 0.0551 | 0.0961 | 0.04 | -0.0201 | -0.2084
2012-10-31 12:58 | 22.8944 | 19.2966 | 19.3167 | 19.2005 | 19.0523 | 46.6497 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.1965 | 3.216 | 0.0551 | 0.1001 | 0.1202 | 0.004 | -0.1442
2012-10-31 12:58 | 22.8988 | 19.3491 | 19.285 | 19.2009 | 19.0527 | 46.6531 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.229 | 3.2163 | 0.0551 | 0.1201 | 0.056 | -0.0281 | -0.1763
2012-10-31 12:58 | 22.8996 | 19.3579 | 19.3099 | 19.2137 | 19.0455 | 46.6508 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055512 | 0.90363 | 0.050162 | 16.2781 | 19.2338 | 3.2161 | 0.0551 | 0.1241 | 0.0761 | -0.0201 | -0.1883
2012-10-31 12:58 | 22.8951 | 19.3414 | 19.2693 | 19.1972 | 19.0009 | 46.6416 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.2253 | 3.2155 | 0.0551 | 0.1161 | 0.044 | -0.0281 | -0.2244
2012-10-31 12:58 | 22.8884 | 19.3147 | 19.2546 | 19.1665 | 18.9942 | 46.6514 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055547 | 0.90375 | 0.0502 | 16.27 | 19.1905 | 3.2161 | 0.0551 | 0.1242 | 0.0641 | -0.024 | -0.1963
2012-10-31 12:58 | 22.8891 | 19.3394 | 19.2473 | 19.1472 | 19.023 | 46.6578 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.2153 | 3.2166 | 0.0551 | 0.1241 | 0.032 | -0.0681 | -0.1923
2012-10-31 12:58 | 22.8951 | 19.3814 | 19.2893 | 19.2173 | 19.053 | 46.6572 | 0.014247 | 0.34559 | 0.004924 | 24.2568 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.2333 | 3.2165 | 0.0551 | 0.1481 | 0.056 | -0.016 | -0.1803
2012-10-31 12:58 | 22.8884 | 19.3107 | 19.2866 | 19.1905 | 19.0583 | 46.6549 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.2546 | 3.2164 | 0.0551 | 0.0561 | 0.032 | -0.0641 | -0.1963
2012-10-31 12:58 | 22.8861 | 19.2723 | 19.3044 | 19.1682 | 19.032 | 46.6479 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055534 | 0.9037 | 0.050186 | 16.273 | 19.2083 | 3.2159 | 0.0551 | 0.064 | 0.0961 | -0.0401 | -0.1763
2012-10-31 12:58 | 22.8891 | 19.3314 | 19.3154 | 19.2032 | 19.063 | 46.6473 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.2193 | 3.2159 | 0.0551 | 0.1121 | 0.0961 | -0.0161 | -0.1563
2012-10-31 12:58 | 22.8854 | 19.3277 | 19.2636 | 19.2035 | 19.0313 | 46.6427 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.2236 | 3.2155 | 0.0551 | 0.1041 | 0.04 | -0.0201 | -0.1923
2012-10-31 12:58 | 22.8831 | 19.3214 | 19.2693 | 19.1692 | 19.021 | 46.6479 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.2613 | 3.2159 | 0.0551 | 0.0601 | 0.008 | -0.0921 | -0.2403
2012-10-31 12:58 | 22.8861 | 19.3364 | 19.2964 | 19.1842 | 18.9999 | 46.652 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05554 | 0.90369 | 0.050191 | 16.271 | 19.2483 | 3.2162 | 0.0551 | 0.0881 | 0.0481 | -0.0641 | -0.2484
2012-10-31 12:58 | 22.8876 | 19.2818 | 19.3379 | 19.2017 | 19.0495 | 46.6369 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.2858 | 3.2151 | 0.0551 | -0.004 | 0.0521 | -0.0841 | -0.2363
2012-10-31 12:58 | 22.8839 | 19.2861 | 19.2701 | 19.17 | 19.0578 | 46.652 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.2581 | 3.2162 | 0.0551 | 0.028 | 0.012 | -0.0881 | -0.2003
2012-10-31 12:58 | 22.8801 | 19.3144 | 19.3064 | 19.1942 | 19.03 | 46.6491 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.2103 | 3.216 | 0.0551 | 0.1041 | 0.0961 | -0.0161 | -0.1803
2012-10-31 12:58 | 22.8674 | 19.2817 | 19.2937 | 19.1775 | 19.0533 | 46.6502 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.2897 | 3.2161 | 0.0551 | -0.008 | 0.004 | -0.1122 | -0.2364
2012-10-31 12:58 | 22.8824 | 19.3207 | 19.3007 | 19.1845 | 19.0563 | 46.6508 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.2646 | 3.2161 | 0.0551 | 0.0561 | 0.0361 | -0.0801 | -0.2083
2012-10-31 12:58 | 22.8794 | 19.3177 | 19.2937 | 19.1535 | 19.0493 | 46.6491 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.2576 | 3.216 | 0.0551 | 0.0601 | 0.0361 | -0.1041 | -0.2083
2012-10-31 12:58 | 22.8809 | 19.3032 | 19.3112 | 19.195 | 19.0428 | 46.6433 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2471 | 3.2156 | 0.0551 | 0.0561 | 0.0641 | -0.0521 | -0.2043
2012-10-31 12:58 | 22.8824 | 19.3087 | 19.3287 | 19.2246 | 19.0643 | 46.6491 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.2606 | 3.216 | 0.0551 | 0.0481 | 0.0681 | -0.036 | -0.1963
2012-10-31 12:58 | 22.8816 | 19.3159 | 19.2678 | 19.2078 | 19.0355 | 46.6525 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055515 | 0.90349 | 0.050157 | 16.2746 | 19.2718 | 3.2162 | 0.0551 | 0.0441 | -0.004 | -0.064 | -0.2363
2012-10-31 12:58 | 22.8764 | 19.3067 | 19.3307 | 19.1986 | 19.0183 | 46.6473 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055518 | 0.9036 | 0.050166 | 16.2759 | 19.2506 | 3.2159 | 0.0551 | 0.0561 | 0.0801 | -0.052 | -0.2323
2012-10-31 12:58 | 22.8876 | 19.3659 | 19.3219 | 19.2458 | 19.0215 | 46.6393 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.2057 | 3.2153 | 0.0551 | 0.1602 | 0.1162 | 0.0401 | -0.1842
2012-10-31 12:58 | 22.8816 | 19.2999 | 19.2718 | 19.2078 | 19.0555 | 46.6554 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.2278 | 3.2164 | 0.0551 | 0.0721 | 0.044 | -0.02 | -0.1723
2012-10-31 12:59 | 22.8816 | 19.2919 | 19.2718 | 19.1837 | 19.0355 | 46.6456 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055518 | 0.90356 | 0.050164 | 16.2751 | 19.2398 | 3.2157 | 0.0551 | 0.0521 | 0.032 | -0.0561 | -0.2043
2012-10-31 12:59 | 22.8914 | 19.2736 | 19.2736 | 19.1735 | 19.0413 | 46.641 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.2736 | 3.2154 | 0.0551 | 0 | 0 | -0.1001 | -0.2323
2012-10-31 12:59 | 22.8861 | 19.2603 | 19.2603 | 19.1882 | 18.9959 | 46.6462 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055531 | 0.90352 | 0.050173 | 16.2705 | 19.2523 | 3.2158 | 0.0551 | 0.008 | 0.008 | -0.0641 | -0.2564
2012-10-31 12:59 | 22.8831 | 19.2853 | 19.2773 | 19.1732 | 19.069 | 46.6387 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.2653 | 3.2153 | 0.0551 | 0.02 | 0.012 | -0.0921 | -0.1963
2012-10-31 12:59 | 22.8839 | 19.3182 | 19.2661 | 19.174 | 19.0458 | 46.6468 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055522 | 0.9036 | 0.05017 | 16.2747 | 19.2381 | 3.2158 | 0.0551 | 0.0801 | 0.028 | -0.0641 | -0.1923
2012-10-31 12:59 | 22.8876 | 19.2979 | 19.2818 | 19.1737 | 19.0295 | 46.6439 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.2698 | 3.2156 | 0.0551 | 0.0281 | 0.012 | -0.0961 | -0.2403
2012-10-31 12:59 | 22.8914 | 19.3097 | 19.2816 | 19.2456 | 19.0493 | 46.6404 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2376 | 3.2154 | 0.0551 | 0.0721 | 0.044 | 0.008 | -0.1883
2012-10-31 12:59 | 22.8869 | 19.2491 | 19.2771 | 19.189 | 19.0288 | 46.6381 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.2171 | 3.2152 | 0.0551 | 0.032 | 0.06 | -0.0281 | -0.1883
2012-10-31 12:59 | 22.8876 | 19.2738 | 19.3059 | 19.1937 | 19.0655 | 46.6473 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.2658 | 3.2159 | 0.0551 | 0.008 | 0.0401 | -0.0721 | -0.2003
2012-10-31 12:59 | 22.8876 | 19.2698 | 19.2658 | 19.1737 | 19.0134 | 46.6427 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055512 | 0.90356 | 0.050158 | 16.2768 | 19.2818 | 3.2155 | 0.0551 | -0.012 | -0.016 | -0.1081 | -0.2684
2012-10-31 12:59 | 22.8914 | 19.2816 | 19.2696 | 19.1855 | 18.9812 | 46.6421 | 0.014238 | 0.34569 | 0.004922 | 24.2792 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.2616 | 3.2155 | 0.0551 | 0.02 | 0.008 | -0.0761 | -0.2804
2012-10-31 12:59 | 22.8914 | 19.2696 | 19.3257 | 19.1695 | 19.0172 | 46.6352 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055509 | 0.90343 | 0.050148 | 16.2754 | 19.2616 | 3.215 | 0.0551 | 0.008 | 0.0641 | -0.0921 | -0.2444
2012-10-31 12:59 | 22.8973 | 19.3076 | 19.3036 | 19.1834 | 19.0272 | 46.6358 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.2034 | 3.2151 | 0.0551 | 0.1042 | 0.1002 | -0.02 | -0.1762
2012-10-31 12:59 | 22.8958 | 19.278 | 19.262 | 19.1699 | 19.0216 | 46.6456 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055509 | 0.90347 | 0.050151 | 16.2762 | 19.2139 | 3.2157 | 0.0551 | 0.0641 | 0.0481 | -0.044 | -0.1923
2012-10-31 12:59 | 22.9011 | 19.2313 | 19.3434 | 19.1471 | 19.031 | 46.6398 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.2433 | 3.2153 | 0.0551 | -0.012 | 0.1001 | -0.0962 | -0.2123
2012-10-31 12:59 | 22.8996 | 19.3299 | 19.2698 | 19.1777 | 19.0295 | 46.641 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055512 | 0.90353 | 0.050157 | 16.2763 | 19.1857 | 3.2154 | 0.0551 | 0.1442 | 0.0841 | -0.008 | -0.1562
2012-10-31 12:59 | 22.8884 | 19.2906 | 19.2586 | 19.1465 | 19.0423 | 46.6346 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.1705 | 3.215 | 0.0551 | 0.1201 | 0.0881 | -0.024 | -0.1282
2012-10-31 12:59 | 22.8996 | 19.2978 | 19.2858 | 19.1977 | 19.0174 | 46.641 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055512 | 0.90365 | 0.050163 | 16.2784 | 19.1737 | 3.2154 | 0.0551 | 0.1241 | 0.1121 | 0.024 | -0.1563
2012-10-31 12:59 | 22.8936 | 19.2999 | 19.2718 | 19.1877 | 19.0114 | 46.645 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.1517 | 3.2157 | 0.0551 | 0.1482 | 0.1201 | 0.036 | -0.1403
2012-10-31 12:59 | 22.8988 | 19.273 | 19.289 | 19.1769 | 19.0246 | 46.63 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055537 | 0.9037 | 0.050189 | 16.2721 | 19.1488 | 3.2147 | 0.0551 | 0.1242 | 0.1402 | 0.0281 | -0.1242
2012-10-31 12:59 | 22.8973 | 19.2635 | 19.2915 | 19.1714 | 19.0392 | 46.6323 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1433 | 3.2148 | 0.0551 | 0.1202 | 0.1482 | 0.0281 | -0.1041
2012-10-31 12:59 | 22.8966 | 19.2468 | 19.2988 | 19.1627 | 19.0265 | 46.6317 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055509 | 0.90362 | 0.050159 | 16.2787 | 19.1667 | 3.2148 | 0.0551 | 0.0801 | 0.1321 | -0.004 | -0.1402
2012-10-31 12:59 | 22.9033 | 19.2695 | 19.2895 | 19.1894 | 19.0091 | 46.6439 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055509 | 0.90353 | 0.050154 | 16.2772 | 19.1453 | 3.2156 | 0.0551 | 0.1242 | 0.1442 | 0.0441 | -0.1362
2012-10-31 12:59 | 22.8981 | 19.2563 | 19.2603 | 19.1682 | 18.9959 | 46.6341 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055537 | 0.90366 | 0.050187 | 16.2713 | 19.1121 | 3.215 | 0.0551 | 0.1442 | 0.1482 | 0.0561 | -0.1162
2012-10-31 12:59 | 22.8944 | 19.2646 | 19.2646 | 19.1845 | 19.0122 | 46.6369 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055525 | 0.90346 | 0.050165 | 16.2712 | 19.1605 | 3.2151 | 0.0551 | 0.1041 | 0.1041 | 0.024 | -0.1483
2012-10-31 13:00 | 22.8936 | 19.2798 | 19.2198 | 19.1637 | 19.0154 | 46.6317 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055518 | 0.90347 | 0.050159 | 16.2735 | 19.1517 | 3.2148 | 0.0551 | 0.1281 | 0.0681 | 0.012 | -0.1363
2012-10-31 13:00 | 22.9026 | 19.2928 | 19.2568 | 19.1727 | 19.0044 | 46.6335 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055512 | 0.90343 | 0.050151 | 16.2745 | 19.1807 | 3.2149 | 0.0551 | 0.1121 | 0.0761 | -0.008 | -0.1763
2012-10-31 13:00 | 22.9033 | 19.2695 | 19.2695 | 19.1774 | 19.0051 | 46.6485 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055547 | 0.90376 | 0.050201 | 16.2702 | 19.1333 | 3.2159 | 0.0551 | 0.1362 | 0.1362 | 0.0441 | -0.1282
2012-10-31 13:00 | 22.8966 | 19.2428 | 19.2828 | 19.1587 | 18.9944 | 46.6341 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055518 | 0.9035 | 0.050161 | 16.274 | 19.1547 | 3.215 | 0.0551 | 0.0881 | 0.1281 | 0.004 | -0.1603
2012-10-31 13:00 | 22.9041 | 19.2543 | 19.2463 | 19.1381 | 19.0019 | 46.6265 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.1982 | 3.2144 | 0.0551 | 0.0561 | 0.0481 | -0.0601 | -0.1963
2012-10-31 13:00 | 22.9011 | 19.2753 | 19.2633 | 19.1792 | 19.0189 | 46.6219 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055512 | 0.90341 | 0.05015 | 16.2742 | 19.1952 | 3.2141 | 0.0551 | 0.0801 | 0.0681 | -0.016 | -0.1763
2012-10-31 13:00 | 22.8936 | 19.2238 | 19.2718 | 19.1877 | 19.0154 | 46.6283 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.1837 | 3.2146 | 0.0551 | 0.0401 | 0.0881 | 0.004 | -0.1683
2012-10-31 13:00 | 22.8973 | 19.2435 | 19.2915 | 19.1594 | 19.0031 | 46.626 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.2235 | 3.2144 | 0.0551 | 0.02 | 0.068 | -0.0641 | -0.2204
2012-10-31 13:00 | 22.8988 | 19.285 | 19.249 | 19.1408 | 19.0287 | 46.6427 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055503 | 0.90352 | 0.050148 | 16.2787 | 19.1849 | 3.2155 | 0.0551 | 0.1001 | 0.0641 | -0.0441 | -0.1562
2012-10-31 13:00 | 22.9003 | 19.2385 | 19.2505 | 19.1704 | 19.0061 | 46.6445 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055525 | 0.9035 | 0.050167 | 16.272 | 19.2345 | 3.2157 | 0.0551 | 0.004 | 0.016 | -0.0641 | -0.2284
2012-10-31 13:00 | 22.8966 | 19.2508 | 19.2668 | 19.1507 | 19.0064 | 46.6352 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.1987 | 3.215 | 0.0551 | 0.0521 | 0.0681 | -0.048 | -0.1923
2012-10-31 13:00 | 22.8988 | 19.2049 | 19.277 | 19.1609 | 19.0367 | 46.6294 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055509 | 0.90349 | 0.050152 | 16.2764 | 19.2129 | 3.2146 | 0.0551 | -0.008 | 0.0641 | -0.052 | -0.1762
2012-10-31 13:00 | 22.8869 | 19.2531 | 19.2771 | 19.169 | 18.9807 | 46.6219 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055512 | 0.90341 | 0.05015 | 16.2742 | 19.193 | 3.2141 | 0.0551 | 0.0601 | 0.0841 | -0.024 | -0.2123
2012-10-31 13:00 | 22.8944 | 19.2246 | 19.2486 | 19.1925 | 19.0122 | 46.6335 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.2045 | 3.2149 | 0.0551 | 0.0201 | 0.0441 | -0.012 | -0.1923
2012-10-31 13:00 | 22.9003 | 19.2745 | 19.2144 | 19.1624 | 19.0342 | 46.6335 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055512 | 0.90355 | 0.050158 | 16.2766 | 19.2385 | 3.2149 | 0.0551 | 0.036 | -0.0241 | -0.0761 | -0.2043
2012-10-31 13:00 | 22.8899 | 19.2681 | 19.2801 | 19.2201 | 19.0198 | 46.6329 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.2401 | 3.2149 | 0.0551 | 0.028 | 0.04 | -0.02 | -0.2203
2012-10-31 13:00 | 22.8966 | 19.2588 | 19.2828 | 19.1386 | 19.0224 | 46.6156 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.2228 | 3.2137 | 0.0551 | 0.036 | 0.06 | -0.0842 | -0.2004
2012-10-31 13:00 | 22.8966 | 19.2548 | 19.3069 | 19.1707 | 19.0265 | 46.6329 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055528 | 0.90356 | 0.050173 | 16.2721 | 19.2428 | 3.2149 | 0.0551 | 0.012 | 0.0641 | -0.0721 | -0.2163
2012-10-31 13:00 | 22.8921 | 19.2383 | 19.3104 | 19.1462 | 19.0139 | 46.6375 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.1902 | 3.2152 | 0.0551 | 0.0481 | 0.1202 | -0.044 | -0.1763
2012-10-31 13:00 | 22.8891 | 19.2473 | 19.2793 | 19.1672 | 19.047 | 46.6092 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055506 | 0.90347 | 0.050148 | 16.277 | 19.2193 | 3.2132 | 0.0551 | 0.028 | 0.06 | -0.0521 | -0.1723
2012-10-31 13:00 | 22.8936 | 19.2158 | 19.2758 | 19.1717 | 19.0555 | 46.6306 | 0.014231 | 0.34572 | 0.00492 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.2398 | 3.2147 | 0.0551 | -0.024 | 0.036 | -0.0681 | -0.1843
2012-10-31 13:00 | 22.8906 | 19.2528 | 19.3089 | 19.1687 | 19.0525 | 46.6317 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.2328 | 3.2148 | 0.0551 | 0.02 | 0.0761 | -0.0641 | -0.1803
2012-10-31 13:00 | 22.8876 | 19.2418 | 19.2538 | 19.1777 | 18.9974 | 46.6294 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.2578 | 3.2146 | 0.0551 | -0.016 | -0.004 | -0.0801 | -0.2604
2012-10-31 13:00 | 22.8839 | 19.2421 | 19.3062 | 19.166 | 19.0097 | 46.6306 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.2421 | 3.2147 | 0.0551 | 0 | 0.0641 | -0.0761 | -0.2324
2012-10-31 13:00 | 22.8779 | 19.2241 | 19.2882 | 19.184 | 19.0158 | 46.6196 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055512 | 0.90343 | 0.050151 | 16.2745 | 19.2001 | 3.214 | 0.0551 | 0.024 | 0.0881 | -0.0161 | -0.1843
2012-10-31 13:00 | 22.8891 | 19.2593 | 19.2954 | 19.1832 | 19.0109 | 46.6364 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.2633 | 3.2151 | 0.0551 | -0.004 | 0.0321 | -0.0801 | -0.2524
2012-10-31 13:01 | 22.8839 | 19.2621 | 19.2861 | 19.166 | 19.0498 | 46.6254 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055509 | 0.90337 | 0.050145 | 16.2743 | 19.2101 | 3.2144 | 0.0551 | 0.052 | 0.076 | -0.0441 | -0.1603
2012-10-31 13:01 | 22.8779 | 19.2842 | 19.2681 | 19.2081 | 19.0078 | 46.63 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055528 | 0.90352 | 0.05017 | 16.2714 | 19.2001 | 3.2147 | 0.0551 | 0.0841 | 0.068 | 0.008 | -0.1923
2012-10-31 13:01 | 22.8787 | 19.2409 | 19.2729 | 19.1087 | 18.9805 | 46.6248 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055515 | 0.90343 | 0.050154 | 16.2736 | 19.1928 | 3.2143 | 0.0551 | 0.0481 | 0.0801 | -0.0841 | -0.2123
2012-10-31 13:01 | 22.8794 | 19.2376 | 19.2977 | 19.1174 | 19.0012 | 46.63 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90352 | 0.050173 | 16.2705 | 19.2056 | 3.2147 | 0.0551 | 0.032 | 0.0921 | -0.0882 | -0.2044
2012-10-31 13:01 | 22.8734 | 19.2316 | 19.2676 | 19.1395 | 18.9912 | 46.6063 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2076 | 3.213 | 0.0551 | 0.024 | 0.06 | -0.0681 | -0.2164
2012-10-31 13:01 | 22.8689 | 19.2631 | 19.2912 | 19.167 | 19.0108 | 46.6202 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055512 | 0.90353 | 0.050157 | 16.2763 | 19.163 | 3.214 | 0.0551 | 0.1001 | 0.1282 | 0.004 | -0.1522
2012-10-31 13:01 | 22.8757 | 19.2419 | 19.286 | 19.1738 | 19.0216 | 46.6092 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.0555 | 0.90339 | 0.050138 | 16.2772 | 19.1658 | 3.2132 | 0.0551 | 0.0761 | 0.1202 | 0.008 | -0.1442
2012-10-31 13:01 | 22.8749 | 19.2651 | 19.3052 | 19.157 | 19.0048 | 46.6127 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055506 | 0.90343 | 0.050146 | 16.2762 | 19.193 | 3.2135 | 0.0551 | 0.0721 | 0.1122 | -0.036 | -0.1882
2012-10-31 13:01 | 22.8779 | 19.2481 | 19.2641 | 19.152 | 19.0158 | 46.6208 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.196 | 3.214 | 0.0551 | 0.0521 | 0.0681 | -0.044 | -0.1802
2012-10-31 13:01 | 22.8749 | 19.2051 | 19.2972 | 19.133 | 18.9887 | 46.6173 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055515 | 0.90334 | 0.050149 | 16.2721 | 19.2411 | 3.2138 | 0.0551 | -0.036 | 0.0561 | -0.1081 | -0.2524
2012-10-31 13:01 | 22.8697 | 19.2159 | 19.2319 | 19.1478 | 19.0036 | 46.6289 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055512 | 0.9035 | 0.050155 | 16.2758 | 19.1758 | 3.2146 | 0.0551 | 0.0401 | 0.0561 | -0.028 | -0.1722
2012-10-31 13:01 | 22.8622 | 19.1924 | 19.2244 | 19.1403 | 19.0081 | 46.6219 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.1844 | 3.2141 | 0.0551 | 0.008 | 0.04 | -0.0441 | -0.1763
2012-10-31 13:01 | 22.8734 | 19.2276 | 19.2716 | 19.1435 | 18.9712 | 46.6219 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.2196 | 3.2141 | 0.0551 | 0.008 | 0.052 | -0.0761 | -0.2484
2012-10-31 13:01 | 22.8734 | 19.2116 | 19.2797 | 19.1475 | 18.9992 | 46.6104 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055506 | 0.90344 | 0.050147 | 16.2765 | 19.1555 | 3.2133 | 0.0551 | 0.0561 | 0.1242 | -0.008 | -0.1563
2012-10-31 13:01 | 22.8757 | 19.2499 | 19.2499 | 19.1538 | 18.9935 | 46.6208 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055512 | 0.90347 | 0.050154 | 16.2753 | 19.1778 | 3.214 | 0.0551 | 0.0721 | 0.0721 | -0.024 | -0.1843
2012-10-31 13:01 | 22.8779 | 19.2201 | 19.2801 | 19.16 | 18.9917 | 46.619 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.192 | 3.2139 | 0.0551 | 0.0281 | 0.0881 | -0.032 | -0.2003
2012-10-31 13:01 | 22.8659 | 19.2321 | 19.2361 | 19.14 | 19.0038 | 46.6167 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.2041 | 3.2138 | 0.0551 | 0.028 | 0.032 | -0.0641 | -0.2003
2012-10-31 13:01 | 22.8757 | 19.2659 | 19.2499 | 19.1658 | 18.9935 | 46.6202 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055518 | 0.90334 | 0.050152 | 16.2712 | 19.1698 | 3.214 | 0.0551 | 0.0961 | 0.0801 | -0.004 | -0.1763
2012-10-31 13:01 | 22.8794 | 19.2296 | 19.2736 | 19.1455 | 18.9852 | 46.6231 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.1935 | 3.2142 | 0.0551 | 0.0361 | 0.0801 | -0.048 | -0.2083
2012-10-31 13:01 | 22.8831 | 19.1892 | 19.2773 | 19.1251 | 18.9849 | 46.6144 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.1652 | 3.2136 | 0.0551 | 0.024 | 0.1121 | -0.0401 | -0.1803
2012-10-31 13:01 | 22.8809 | 19.2231 | 19.2431 | 19.155 | 18.9707 | 46.6179 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055525 | 0.90341 | 0.050162 | 16.2704 | 19.2071 | 3.2138 | 0.0551 | 0.016 | 0.036 | -0.0521 | -0.2364
2012-10-31 13:01 | 22.8861 | 19.2803 | 19.2964 | 19.1161 | 19.04 | 46.619 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055512 | 0.90339 | 0.050149 | 16.2737 | 19.1882 | 3.2139 | 0.0551 | 0.0921 | 0.1082 | -0.0721 | -0.1482
2012-10-31 13:01 | 22.8787 | 19.2329 | 19.2489 | 19.1488 | 18.9565 | 46.6023 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055512 | 0.90339 | 0.050149 | 16.2737 | 19.2089 | 3.2128 | 0.0551 | 0.024 | 0.04 | -0.0601 | -0.2524
2012-10-31 13:01 | 22.8734 | 19.2316 | 19.2316 | 19.1114 | 19.0153 | 46.615 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055525 | 0.90346 | 0.050165 | 16.2712 | 19.1595 | 3.2136 | 0.0551 | 0.0721 | 0.0721 | -0.0481 | -0.1442
2012-10-31 13:01 | 22.8839 | 19.2701 | 19.2501 | 19.186 | 19.0258 | 46.6109 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055515 | 0.90333 | 0.050148 | 16.2718 | 19.2181 | 3.2134 | 0.0551 | 0.052 | 0.032 | -0.0321 | -0.1923
2012-10-31 13:01 | 22.8727 | 19.2149 | 19.2589 | 19.0987 | 19.0346 | 46.6109 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.1508 | 3.2134 | 0.0551 | 0.0641 | 0.1081 | -0.0521 | -0.1162
2012-10-31 13:02 | 22.8816 | 19.2598 | 19.2438 | 19.1276 | 19.0155 | 46.6161 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1717 | 3.2137 | 0.0551 | 0.0881 | 0.0721 | -0.0441 | -0.1562
2012-10-31 13:02 | 22.8764 | 19.2626 | 19.2666 | 19.1305 | 18.9582 | 46.6156 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055512 | 0.90355 | 0.050158 | 16.2766 | 19.1865 | 3.2137 | 0.0551 | 0.0761 | 0.0801 | -0.056 | -0.2283
2012-10-31 13:02 | 22.8749 | 19.2972 | 19.2131 | 19.1009 | 18.9727 | 46.6075 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055522 | 0.90347 | 0.050163 | 16.2723 | 19.189 | 3.2131 | 0.0551 | 0.1082 | 0.0241 | -0.0881 | -0.2163
2012-10-31 13:02 | 22.8727 | 19.291 | 19.2029 | 19.1428 | 18.9905 | 46.6121 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1348 | 3.2134 | 0.0551 | 0.1562 | 0.0681 | 0.008 | -0.1443
2012-10-31 13:02 | 22.8757 | 19.286 | 19.2459 | 19.1698 | 19.0015 | 46.6104 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055512 | 0.9035 | 0.050155 | 16.2758 | 19.1698 | 3.2133 | 0.0551 | 0.1162 | 0.0761 | 0 | -0.1683
2012-10-31 13:02 | 22.8727 | 19.2269 | 19.2389 | 19.1187 | 18.9665 | 46.6086 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1588 | 3.2132 | 0.0551 | 0.0681 | 0.0801 | -0.0401 | -0.1923
2012-10-31 13:02 | 22.8794 | 19.2576 | 19.2656 | 19.1535 | 18.9692 | 46.6121 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1735 | 3.2134 | 0.0551 | 0.0841 | 0.0921 | -0.02 | -0.2043
2012-10-31 13:02 | 22.8787 | 19.2769 | 19.2289 | 19.1127 | 19.0086 | 46.6028 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055509 | 0.90352 | 0.050153 | 16.2769 | 19.1928 | 3.2128 | 0.0551 | 0.0841 | 0.0361 | -0.0801 | -0.1842
2012-10-31 13:02 | 22.8682 | 19.2424 | 19.2464 | 19.1303 | 18.982 | 46.6161 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1743 | 3.2137 | 0.0551 | 0.0681 | 0.0721 | -0.044 | -0.1923
2012-10-31 13:02 | 22.8652 | 19.2474 | 19.2194 | 19.1353 | 18.963 | 46.6109 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.1994 | 3.2134 | 0.0551 | 0.048 | 0.02 | -0.0641 | -0.2364
2012-10-31 13:02 | 22.8742 | 19.2764 | 19.2204 | 19.1242 | 18.952 | 46.6115 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055512 | 0.90346 | 0.050153 | 16.275 | 19.2244 | 3.2134 | 0.0551 | 0.052 | -0.004 | -0.1002 | -0.2724
2012-10-31 13:02 | 22.8674 | 19.2336 | 19.2056 | 19.1054 | 18.9692 | 46.6231 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055531 | 0.90353 | 0.050174 | 16.2707 | 19.1855 | 3.2142 | 0.0551 | 0.0481 | 0.0201 | -0.0801 | -0.2163
2012-10-31 13:02 | 22.8667 | 19.2409 | 19.2049 | 19.1248 | 19.0006 | 46.6219 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.1889 | 3.2141 | 0.0551 | 0.052 | 0.016 | -0.0641 | -0.1883
2012-10-31 13:02 | 22.8727 | 19.2549 | 19.2109 | 19.1227 | 19.0066 | 46.6028 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055503 | 0.90346 | 0.050145 | 16.2776 | 19.2229 | 3.2128 | 0.0551 | 0.032 | -0.012 | -0.1002 | -0.2163
2012-10-31 13:02 | 22.8727 | 19.2549 | 19.2549 | 19.1107 | 18.9865 | 46.6046 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055509 | 0.90352 | 0.050153 | 16.2769 | 19.2709 | 3.2129 | 0.0551 | -0.016 | -0.016 | -0.1602 | -0.2844
2012-10-31 13:02 | 22.8674 | 19.2216 | 19.2656 | 19.1375 | 19.0293 | 46.6092 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055531 | 0.90353 | 0.050174 | 16.2707 | 19.2696 | 3.2132 | 0.0551 | -0.048 | -0.004 | -0.1321 | -0.2403
2012-10-31 13:02 | 22.863 | 19.2492 | 19.2452 | 19.1291 | 18.9888 | 46.6133 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.2492 | 3.2135 | 0.0551 | 0 | -0.004 | -0.1201 | -0.2604
2012-10-31 13:02 | 22.8607 | 19.2549 | 19.2149 | 19.1468 | 18.9865 | 46.6046 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055509 | 0.90334 | 0.050144 | 16.2738 | 19.2349 | 3.2129 | 0.0551 | 0.02 | -0.02 | -0.0881 | -0.2484
2012-10-31 13:02 | 22.8712 | 19.2654 | 19.2214 | 19.1653 | 18.993 | 46.6104 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.2294 | 3.2133 | 0.0551 | 0.036 | -0.008 | -0.0641 | -0.2364
2012-10-31 13:02 | 22.8577 | 19.1999 | 19.2359 | 19.0957 | 18.9715 | 46.6167 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2359 | 3.2138 | 0.0551 | -0.036 | 0 | -0.1402 | -0.2644
2012-10-31 13:02 | 22.863 | 19.2452 | 19.2652 | 19.1251 | 18.9448 | 46.6017 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055509 | 0.90357 | 0.050156 | 16.278 | 19.2172 | 3.2127 | 0.0551 | 0.028 | 0.048 | -0.0921 | -0.2724
2012-10-31 13:02 | 22.8615 | 19.1917 | 19.2277 | 19.1276 | 18.9833 | 46.604 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.2277 | 3.2129 | 0.0551 | -0.036 | 0 | -0.1001 | -0.2444
2012-10-31 13:02 | 22.8719 | 19.2782 | 19.174 | 19.13 | 18.9737 | 46.5982 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055518 | 0.90347 | 0.050159 | 16.2735 | 19.2421 | 3.2125 | 0.0551 | 0.0361 | -0.0681 | -0.1121 | -0.2684
2012-10-31 13:02 | 22.8667 | 19.2409 | 19.2169 | 19.1328 | 18.9605 | 46.6127 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055518 | 0.9035 | 0.050161 | 16.274 | 19.1728 | 3.2135 | 0.0551 | 0.0681 | 0.0441 | -0.04 | -0.2123
2012-10-31 13:02 | 22.8749 | 19.2571 | 19.2411 | 19.153 | 18.9326 | 46.5988 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.157 | 3.2125 | 0.0551 | 0.1001 | 0.0841 | -0.004 | -0.2244
2012-10-31 13:02 | 22.8727 | 19.2509 | 19.2109 | 19.0947 | 18.9384 | 46.5982 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055525 | 0.90344 | 0.050164 | 16.2709 | 19.1468 | 3.2125 | 0.0551 | 0.1041 | 0.0641 | -0.0521 | -0.2084
2012-10-31 13:03 | 22.8742 | 19.2925 | 19.2084 | 19.1162 | 18.9399 | 46.6069 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.1923 | 3.2131 | 0.0551 | 0.1002 | 0.0161 | -0.0761 | -0.2524
2012-10-31 13:03 | 22.8697 | 19.1959 | 19.1999 | 19.0957 | 18.9955 | 46.6069 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.1598 | 3.2131 | 0.0551 | 0.0361 | 0.0401 | -0.0641 | -0.1643
2012-10-31 13:03 | 22.8764 | 19.2706 | 19.2186 | 19.0543 | 18.9662 | 46.6098 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055512 | 0.90349 | 0.050154 | 16.2755 | 19.1745 | 3.2133 | 0.0551 | 0.0961 | 0.0441 | -0.1202 | -0.2083
2012-10-31 13:03 | 22.8727 | 19.2389 | 19.2349 | 19.1348 | 19.0026 | 46.6023 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.1308 | 3.2128 | 0.0551 | 0.1081 | 0.1041 | 0.004 | -0.1282
2012-10-31 13:03 | 22.8734 | 19.2476 | 19.1755 | 19.0914 | 18.9672 | 46.5855 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055512 | 0.90347 | 0.050154 | 16.2753 | 19.1835 | 3.2116 | 0.0551 | 0.0641 | -0.008 | -0.0921 | -0.2163
2012-10-31 13:03 | 22.8757 | 19.2419 | 19.2019 | 19.0817 | 18.9454 | 46.5988 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1938 | 3.2125 | 0.0551 | 0.0481 | 0.0081 | -0.1121 | -0.2484
2012-10-31 13:03 | 22.8869 | 19.2171 | 19.193 | 19.1049 | 18.9687 | 46.6023 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055509 | 0.90357 | 0.050156 | 16.278 | 19.2091 | 3.2128 | 0.0551 | 0.008 | -0.0161 | -0.1042 | -0.2404
2012-10-31 13:03 | 22.8794 | 19.2296 | 19.2216 | 19.1014 | 18.9692 | 46.5982 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055531 | 0.90349 | 0.050172 | 16.27 | 19.2056 | 3.2125 | 0.0551 | 0.024 | 0.016 | -0.1042 | -0.2364
2012-10-31 13:03 | 22.8831 | 19.2012 | 19.1732 | 19.1011 | 18.9689 | 46.6011 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1492 | 3.2127 | 0.0551 | 0.052 | 0.024 | -0.0481 | -0.1803
2012-10-31 13:03 | 22.8831 | 19.2373 | 19.2213 | 19.1131 | 18.9689 | 46.5884 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055512 | 0.90349 | 0.050154 | 16.2755 | 19.2012 | 3.2118 | 0.0551 | 0.0361 | 0.0201 | -0.0881 | -0.2323
2012-10-31 13:03 | 22.8824 | 19.2366 | 19.1845 | 19.0643 | 19.0123 | 46.6005 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055512 | 0.90344 | 0.050152 | 16.2748 | 19.2046 | 3.2126 | 0.0551 | 0.032 | -0.0201 | -0.1403 | -0.1923
2012-10-31 13:03 | 22.8839 | 19.2301 | 19.194 | 19.1259 | 18.9617 | 46.6011 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.17 | 3.2127 | 0.0551 | 0.0601 | 0.024 | -0.0441 | -0.2083
2012-10-31 13:03 | 22.8854 | 19.2436 | 19.1795 | 19.1114 | 18.9632 | 46.5953 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055509 | 0.90353 | 0.050154 | 16.2772 | 19.1875 | 3.2123 | 0.0551 | 0.0561 | -0.008 | -0.0761 | -0.2243
2012-10-31 13:03 | 22.8816 | 19.2118 | 19.1637 | 19.1637 | 18.9473 | 46.5907 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.1877 | 3.212 | 0.0551 | 0.0241 | -0.024 | -0.024 | -0.2404
2012-10-31 13:03 | 22.8891 | 19.2593 | 19.2072 | 19.1151 | 18.9669 | 46.5907 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.1752 | 3.212 | 0.0551 | 0.0841 | 0.032 | -0.0601 | -0.2083
2012-10-31 13:03 | 22.8929 | 19.2591 | 19.191 | 19.159 | 18.9907 | 46.5919 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055503 | 0.90336 | 0.050139 | 16.2758 | 19.191 | 3.212 | 0.0551 | 0.0681 | 0 | -0.032 | -0.2003
2012-10-31 13:03 | 22.8846 | 19.2548 | 19.1907 | 19.1066 | 18.9543 | 46.5913 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055503 | 0.9034 | 0.050141 | 16.2766 | 19.1747 | 3.212 | 0.0551 | 0.0801 | 0.016 | -0.0681 | -0.2204
2012-10-31 13:03 | 22.8816 | 19.2518 | 19.1597 | 19.0996 | 18.9313 | 46.5988 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.0555 | 0.9034 | 0.050139 | 16.2775 | 19.2038 | 3.2125 | 0.0551 | 0.048 | -0.0441 | -0.1042 | -0.2725
2012-10-31 13:03 | 22.8869 | 19.2451 | 19.201 | 19.1009 | 18.9847 | 46.5971 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.193 | 3.2124 | 0.0551 | 0.0521 | 0.008 | -0.0921 | -0.2083
2012-10-31 13:03 | 22.8794 | 19.2496 | 19.1895 | 19.1174 | 18.9892 | 46.589 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055515 | 0.90353 | 0.05016 | 16.2754 | 19.1975 | 3.2118 | 0.0551 | 0.0521 | -0.008 | -0.0801 | -0.2083
2012-10-31 13:03 | 22.8764 | 19.2186 | 19.1665 | 19.1144 | 18.9742 | 46.5826 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055503 | 0.90337 | 0.05014 | 16.2761 | 19.1986 | 3.2114 | 0.0551 | 0.02 | -0.0321 | -0.0842 | -0.2244
2012-10-31 13:03 | 22.8809 | 19.2511 | 19.167 | 19.0989 | 18.9587 | 46.6011 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.2231 | 3.2127 | 0.0551 | 0.028 | -0.0561 | -0.1242 | -0.2644
2012-10-31 13:03 | 22.8854 | 19.2436 | 19.1154 | 19.1074 | 18.9712 | 46.5965 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055506 | 0.90331 | 0.050139 | 16.2742 | 19.2076 | 3.2124 | 0.0551 | 0.036 | -0.0922 | -0.1002 | -0.2364
2012-10-31 13:03 | 22.8899 | 19.2841 | 19.1199 | 19.1159 | 18.9917 | 46.5913 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.196 | 3.212 | 0.0551 | 0.0881 | -0.0761 | -0.0801 | -0.2043
2012-10-31 13:03 | 22.8846 | 19.2388 | 19.1467 | 19.1066 | 18.9102 | 46.5826 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055515 | 0.90333 | 0.050148 | 16.2718 | 19.2228 | 3.2114 | 0.0551 | 0.016 | -0.0761 | -0.1162 | -0.3126
2012-10-31 13:04 | 22.8831 | 19.2573 | 19.1692 | 19.1171 | 18.9809 | 46.5867 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055512 | 0.9033 | 0.050144 | 16.2721 | 19.1892 | 3.2117 | 0.0551 | 0.0681 | -0.02 | -0.0721 | -0.2083
2012-10-31 13:04 | 22.8876 | 19.2338 | 19.1697 | 19.1016 | 18.9373 | 46.5942 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055506 | 0.90337 | 0.050143 | 16.2752 | 19.2218 | 3.2122 | 0.0551 | 0.012 | -0.0521 | -0.1202 | -0.2845
2012-10-31 13:04 | 22.8846 | 19.2388 | 19.1427 | 19.0946 | 18.9543 | 46.5942 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055509 | 0.90341 | 0.050148 | 16.2751 | 19.2268 | 3.2122 | 0.0551 | 0.012 | -0.0841 | -0.1322 | -0.2725
2012-10-31 13:04 | 22.8809 | 19.179 | 19.151 | 19.1189 | 18.9186 | 46.5924 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055509 | 0.90337 | 0.050145 | 16.2743 | 19.2591 | 3.2121 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1081 | -0.1402 | -0.3405
2012-10-31 13:04 | 22.8876 | 19.2178 | 19.1497 | 19.1056 | 18.9613 | 46.5907 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055522 | 0.90336 | 0.050156 | 16.2703 | 19.2338 | 3.212 | 0.0551 | -0.016 | -0.0841 | -0.1282 | -0.2725
2012-10-31 13:04 | 22.8884 | 19.2546 | 19.1625 | 19.0824 | 18.9662 | 46.5792 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055518 | 0.90339 | 0.050154 | 16.2719 | 19.2426 | 3.2112 | 0.0551 | 0.012 | -0.0801 | -0.1602 | -0.2764
2012-10-31 13:04 | 22.8951 | 19.2173 | 19.1812 | 19.1331 | 18.9608 | 46.5924 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055509 | 0.90334 | 0.050144 | 16.2738 | 19.2413 | 3.2121 | 0.0551 | -0.024 | -0.0601 | -0.1082 | -0.2805
2012-10-31 13:04 | 22.8988 | 19.2169 | 19.1569 | 19.0607 | 18.9846 | 46.5936 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.281 | 3.2122 | 0.0551 | -0.0641 | -0.1241 | -0.2203 | -0.2964
2012-10-31 13:04 | 22.8884 | 19.2626 | 19.1545 | 19.1224 | 18.9501 | 46.5867 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055503 | 0.9034 | 0.050141 | 16.2766 | 19.2626 | 3.2117 | 0.0551 | 0 | -0.1081 | -0.1402 | -0.3125
2012-10-31 13:04 | 22.8996 | 19.2177 | 19.1897 | 19.0855 | 18.9854 | 46.5988 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055506 | 0.90334 | 0.050141 | 16.2747 | 19.2778 | 3.2125 | 0.0551 | -0.0601 | -0.0881 | -0.1923 | -0.2924
2012-10-31 13:04 | 22.8981 | 19.2243 | 19.1241 | 19.1081 | 18.9678 | 46.5826 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055506 | 0.90334 | 0.050141 | 16.2747 | 19.2563 | 3.2114 | 0.0551 | -0.032 | -0.1322 | -0.1482 | -0.2885
2012-10-31 13:04 | 22.8914 | 19.1695 | 19.1735 | 19.0974 | 18.913 | 46.5872 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055515 | 0.90329 | 0.050146 | 16.271 | 19.1775 | 3.2117 | 0.0551 | -0.008 | -0.004 | -0.0801 | -0.2645
2012-10-31 13:04 | 22.8944 | 19.2085 | 19.1485 | 19.0924 | 18.908 | 46.5832 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055512 | 0.90337 | 0.050148 | 16.2735 | 19.2646 | 3.2114 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1161 | -0.1722 | -0.3566
2012-10-31 13:04 | 22.9063 | 19.2084 | 19.1844 | 19.1083 | 18.972 | 46.5861 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055503 | 0.90349 | 0.050146 | 16.2782 | 19.2725 | 3.2116 | 0.0551 | -0.0641 | -0.0881 | -0.1642 | -0.3005
2012-10-31 13:04 | 22.8988 | 19.1809 | 19.1609 | 19.0847 | 18.9244 | 46.5826 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055481 | 0.90326 | 0.050114 | 16.2805 | 19.245 | 3.2114 | 0.055 | -0.0641 | -0.0841 | -0.1603 | -0.3206
2012-10-31 13:04 | 22.9048 | 19.227 | 19.1949 | 19.0867 | 18.9745 | 46.589 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055534 | 0.90365 | 0.050183 | 16.2719 | 19.2109 | 3.2118 | 0.0551 | 0.0161 | -0.016 | -0.1242 | -0.2364
2012-10-31 13:04 | 22.9011 | 19.2112 | 19.1552 | 19.0911 | 18.9668 | 46.5809 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.2313 | 3.2113 | 0.0551 | -0.0201 | -0.0761 | -0.1402 | -0.2645
2012-10-31 13:04 | 22.9018 | 19.244 | 19.1839 | 19.0958 | 18.9315 | 46.5809 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.2159 | 3.2113 | 0.0551 | 0.0281 | -0.032 | -0.1201 | -0.2844
2012-10-31 13:04 | 22.8951 | 19.1852 | 19.1972 | 19.049 | 18.9288 | 46.5878 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055534 | 0.90356 | 0.050178 | 16.2704 | 19.2293 | 3.2118 | 0.0551 | -0.0441 | -0.0321 | -0.1803 | -0.3005
2012-10-31 13:04 | 22.9056 | 19.2318 | 19.1677 | 19.0755 | 18.9994 | 46.589 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055534 | 0.9036 | 0.050181 | 16.2712 | 19.2318 | 3.2118 | 0.0551 | 0 | -0.0641 | -0.1563 | -0.2324
2012-10-31 13:04 | 22.8996 | 19.2097 | 19.1657 | 19.0855 | 18.9493 | 46.589 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.2658 | 3.2118 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1001 | -0.1803 | -0.3165
2012-10-31 13:04 | 22.9003 | 19.1744 | 19.1744 | 19.1023 | 18.966 | 46.5815 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.2385 | 3.2113 | 0.0551 | -0.0641 | -0.0641 | -0.1362 | -0.2725
2012-10-31 13:04 | 22.8973 | 19.1994 | 19.1754 | 19.0712 | 18.9751 | 46.5768 | 0.014206 | 0.34563 | 0.00491 | 24.3298 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.1874 | 3.211 | 0.0551 | 0.012 | -0.012 | -0.1162 | -0.2123
2012-10-31 13:04 | 22.8951 | 19.2173 | 19.1612 | 19.1051 | 18.9288 | 46.5757 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055544 | 0.90372 | 0.050196 | 16.2703 | 19.1972 | 3.2109 | 0.0551 | 0.0201 | -0.036 | -0.0921 | -0.2684
2012-10-31 13:05 | 22.8944 | 19.2166 | 19.1805 | 19.0844 | 18.9521 | 46.5745 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055547 | 0.90369 | 0.050197 | 16.2689 | 19.1965 | 3.2108 | 0.0551 | 0.0201 | -0.016 | -0.1121 | -0.2444
2012-10-31 13:05 | 22.8958 | 19.226 | 19.1418 | 19.0657 | 18.9134 | 46.5751 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.1899 | 3.2109 | 0.0551 | 0.0361 | -0.0481 | -0.1242 | -0.2765
2012-10-31 13:05 | 22.8981 | 19.2443 | 19.1682 | 19.0921 | 18.9278 | 46.5734 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1922 | 3.2108 | 0.0551 | 0.0521 | -0.024 | -0.1001 | -0.2644
2012-10-31 13:05 | 22.8996 | 19.2498 | 19.1496 | 19.0615 | 18.9533 | 46.5959 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.2218 | 3.2123 | 0.0551 | 0.028 | -0.0722 | -0.1603 | -0.2685
2012-10-31 13:05 | 22.8981 | 19.2162 | 19.1802 | 19.048 | 18.9598 | 46.5849 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.1722 | 3.2116 | 0.0551 | 0.044 | 0.008 | -0.1242 | -0.2124
2012-10-31 13:05 | 22.8996 | 19.2298 | 19.1897 | 19.1096 | 18.9573 | 46.578 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1857 | 3.2111 | 0.0551 | 0.0441 | 0.004 | -0.0761 | -0.2284
2012-10-31 13:05 | 22.8996 | 19.1777 | 19.1617 | 19.0615 | 18.9333 | 46.5797 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.1617 | 3.2112 | 0.0551 | 0.016 | 0 | -0.1002 | -0.2284
2012-10-31 13:05 | 22.8973 | 19.2034 | 19.1594 | 19.1113 | 18.9229 | 46.5867 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90376 | 0.050195 | 16.2723 | 19.1914 | 3.2117 | 0.0551 | 0.012 | -0.032 | -0.0801 | -0.2685
2012-10-31 13:05 | 22.8981 | 19.2162 | 19.1842 | 19.0921 | 18.9839 | 46.578 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.1842 | 3.2111 | 0.0551 | 0.032 | 0 | -0.0921 | -0.2003
2012-10-31 13:05 | 22.8958 | 19.1739 | 19.25 | 19.0617 | 18.9415 | 46.5826 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.2139 | 3.2114 | 0.0551 | -0.04 | 0.0361 | -0.1522 | -0.2724
2012-10-31 13:05 | 22.9011 | 19.1672 | 19.1992 | 19.0911 | 18.9588 | 46.5792 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.1992 | 3.2112 | 0.0551 | -0.032 | 0 | -0.1081 | -0.2404
2012-10-31 13:05 | 22.9033 | 19.2054 | 19.1894 | 19.0812 | 18.953 | 46.5699 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.2134 | 3.2105 | 0.0551 | -0.008 | -0.024 | -0.1322 | -0.2604
2012-10-31 13:05 | 22.9026 | 19.1927 | 19.1607 | 19.0645 | 18.9323 | 46.5792 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.1767 | 3.2112 | 0.0551 | 0.016 | -0.016 | -0.1122 | -0.2444
2012-10-31 13:05 | 22.8891 | 19.2153 | 19.2032 | 19.0791 | 18.9067 | 46.5768 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.2193 | 3.211 | 0.0551 | -0.004 | -0.0161 | -0.1402 | -0.3126
2012-10-31 13:05 | 22.8988 | 19.1929 | 19.233 | 19.0847 | 18.9244 | 46.5774 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055515 | 0.90388 | 0.050179 | 16.2817 | 19.1729 | 3.211 | 0.0551 | 0.02 | 0.0601 | -0.0882 | -0.2485
2012-10-31 13:05 | 22.8951 | 19.1652 | 19.1772 | 19.1291 | 18.9248 | 46.582 | 0.014234 | 0.34572 | 0.004921 | 24.288 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.1972 | 3.2114 | 0.0551 | -0.032 | -0.02 | -0.0681 | -0.2724
2012-10-31 13:05 | 22.8973 | 19.2355 | 19.1594 | 19.0913 | 18.935 | 46.5809 | 0.014247 | 0.34563 | 0.004924 | 24.2598 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.2074 | 3.2113 | 0.0551 | 0.0281 | -0.048 | -0.1161 | -0.2724
2012-10-31 13:05 | 22.8981 | 19.1802 | 19.1882 | 19.056 | 18.9278 | 46.5676 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.1642 | 3.2104 | 0.0551 | 0.016 | 0.024 | -0.1082 | -0.2364
2012-10-31 13:05 | 22.8988 | 19.1889 | 19.2009 | 19.0607 | 18.9365 | 46.5705 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.1649 | 3.2106 | 0.0551 | 0.024 | 0.036 | -0.1042 | -0.2284
2012-10-31 13:05 | 22.8936 | 19.1677 | 19.1997 | 19.0715 | 18.9393 | 46.5763 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.05554 | 0.90373 | 0.050193 | 16.2718 | 19.1637 | 3.211 | 0.0551 | 0.004 | 0.036 | -0.0922 | -0.2244
2012-10-31 13:05 | 22.8996 | 19.2378 | 19.1697 | 19.1176 | 18.9613 | 46.5815 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055534 | 0.90407 | 0.050206 | 16.2795 | 19.1416 | 3.2113 | 0.0551 | 0.0962 | 0.0281 | -0.024 | -0.1803
2012-10-31 13:05 | 22.8906 | 19.1967 | 19.1927 | 19.0685 | 18.8762 | 46.5815 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.1527 | 3.2113 | 0.0551 | 0.044 | 0.04 | -0.0842 | -0.2765
2012-10-31 13:05 | 22.8958 | 19.1979 | 19.1819 | 19.0817 | 18.9134 | 46.5924 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055515 | 0.90372 | 0.05017 | 16.2788 | 19.1058 | 3.2121 | 0.0551 | 0.0921 | 0.0761 | -0.0241 | -0.1924
2012-10-31 13:05 | 22.8929 | 19.183 | 19.175 | 19.0949 | 18.9466 | 46.5815 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.1389 | 3.2113 | 0.0551 | 0.0441 | 0.0361 | -0.044 | -0.1923
2012-10-31 13:05 | 22.8981 | 19.2323 | 19.1882 | 19.1001 | 18.9358 | 46.5763 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055515 | 0.90369 | 0.050168 | 16.2783 | 19.1481 | 3.211 | 0.0551 | 0.0842 | 0.0401 | -0.048 | -0.2123
2012-10-31 13:06 | 22.8861 | 19.2042 | 19.1722 | 19.052 | 18.9158 | 46.5734 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.1562 | 3.2108 | 0.0551 | 0.048 | 0.016 | -0.1042 | -0.2404
2012-10-31 13:06 | 22.9003 | 19.1784 | 19.1944 | 19.0542 | 18.946 | 46.5572 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.1463 | 3.2097 | 0.0551 | 0.0321 | 0.0481 | -0.0921 | -0.2003
2012-10-31 13:06 | 22.8966 | 19.1867 | 19.1707 | 19.0625 | 18.9343 | 46.5612 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.90376 | 0.050172 | 16.2796 | 19.1747 | 3.2099 | 0.0551 | 0.012 | -0.004 | -0.1122 | -0.2404
2012-10-31 13:06 | 22.8958 | 19.1619 | 19.1819 | 19.0697 | 18.9255 | 46.5682 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90372 | 0.050184 | 16.2741 | 19.1859 | 3.2104 | 0.0551 | -0.024 | -0.004 | -0.1162 | -0.2604
2012-10-31 13:06 | 22.9041 | 19.1702 | 19.1902 | 19.074 | 18.9177 | 46.5612 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.1702 | 3.2099 | 0.0551 | 0 | 0.02 | -0.0962 | -0.2525
2012-10-31 13:06 | 22.9048 | 19.1949 | 19.2149 | 19.0827 | 18.9665 | 46.5635 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.1989 | 3.2101 | 0.0551 | -0.004 | 0.016 | -0.1162 | -0.2324
2012-10-31 13:06 | 22.9048 | 19.2109 | 19.1789 | 19.0787 | 18.9104 | 46.5688 | 0.014212 | 0.34567 | 0.004913 | 24.3225 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.227 | 3.2105 | 0.0551 | -0.0161 | -0.0481 | -0.1483 | -0.3166
2012-10-31 13:06 | 22.9011 | 19.1992 | 19.1592 | 19.067 | 18.9388 | 46.5601 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.2273 | 3.2099 | 0.0551 | -0.0281 | -0.0681 | -0.1603 | -0.2885
2012-10-31 13:06 | 22.9018 | 19.2079 | 19.1599 | 19.0597 | 18.9435 | 46.5815 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.256 | 3.2113 | 0.0551 | -0.0481 | -0.0961 | -0.1963 | -0.3125
2012-10-31 13:06 | 22.9033 | 19.1934 | 19.1614 | 19.0492 | 18.9169 | 46.5635 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90362 | 0.050181 | 16.2714 | 19.2255 | 3.2101 | 0.0551 | -0.0321 | -0.0641 | -0.1763 | -0.3086
2012-10-31 13:06 | 22.9056 | 19.1957 | 19.1957 | 19.0595 | 18.9473 | 46.5618 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055515 | 0.90365 | 0.050166 | 16.2775 | 19.2037 | 3.21 | 0.0551 | -0.008 | -0.008 | -0.1442 | -0.2564
2012-10-31 13:06 | 22.8996 | 19.1737 | 19.1897 | 19.0896 | 18.9613 | 46.5699 | 0.014209 | 0.34569 | 0.004912 | 24.3287 | 0.055547 | 0.90369 | 0.050197 | 16.2689 | 19.1937 | 3.2105 | 0.0551 | -0.02 | -0.004 | -0.1041 | -0.2324
2012-10-31 13:06 | 22.8966 | 19.1627 | 19.1266 | 19.0986 | 18.9222 | 46.567 | 0.014209 | 0.34564 | 0.004911 | 24.3256 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2388 | 3.2103 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1122 | -0.1402 | -0.3166
2012-10-31 13:06 | 22.9086 | 19.2027 | 19.1506 | 19.0825 | 18.9302 | 46.5751 | 0.014225 | 0.34573 | 0.004918 | 24.3044 | 0.055503 | 0.90365 | 0.050155 | 16.281 | 19.2187 | 3.2109 | 0.0551 | -0.016 | -0.0681 | -0.1362 | -0.2885
2012-10-31 13:06 | 22.9086 | 19.1867 | 19.1747 | 19.0825 | 18.9262 | 46.567 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.2067 | 3.2103 | 0.0551 | -0.02 | -0.032 | -0.1242 | -0.2805
2012-10-31 13:06 | 22.9033 | 19.1654 | 19.1774 | 19.0492 | 18.937 | 46.5786 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1734 | 3.2111 | 0.0551 | -0.008 | 0.004 | -0.1242 | -0.2364
2012-10-31 13:06 | 22.9011 | 19.2313 | 19.1231 | 19.063 | 18.9548 | 46.5722 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.1992 | 3.2107 | 0.0551 | 0.0321 | -0.0761 | -0.1362 | -0.2444
2012-10-31 13:06 | 22.9048 | 19.2109 | 19.1468 | 19.0627 | 18.9545 | 46.5705 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.2149 | 3.2106 | 0.0551 | -0.004 | -0.0681 | -0.1522 | -0.2604
2012-10-31 13:06 | 22.9048 | 19.1949 | 19.1589 | 19.0507 | 18.9665 | 46.5757 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055544 | 0.9038 | 0.050201 | 16.2719 | 19.2189 | 3.2109 | 0.0551 | -0.024 | -0.06 | -0.1682 | -0.2524
2012-10-31 13:06 | 22.9071 | 19.2132 | 19.1692 | 19.1091 | 18.9327 | 46.5583 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.2012 | 3.2097 | 0.0551 | 0.012 | -0.032 | -0.0921 | -0.2685
2012-10-31 13:06 | 22.8988 | 19.2049 | 19.1569 | 19.0607 | 18.9204 | 46.556 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1769 | 3.2096 | 0.0551 | 0.028 | -0.02 | -0.1162 | -0.2565
2012-10-31 13:06 | 22.8944 | 19.1965 | 19.0844 | 19.0683 | 18.9641 | 46.5641 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.1404 | 3.2101 | 0.0551 | 0.0561 | -0.056 | -0.0721 | -0.1763
2012-10-31 13:06 | 22.9078 | 19.1739 | 19.1859 | 19.0497 | 18.9254 | 46.563 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055515 | 0.90365 | 0.050166 | 16.2775 | 19.1578 | 3.2101 | 0.0551 | 0.0161 | 0.0281 | -0.1081 | -0.2324
2012-10-31 13:06 | 22.9056 | 19.2278 | 19.1076 | 19.0835 | 18.9112 | 46.567 | 0.014209 | 0.3456 | 0.004911 | 24.3226 | 0.055528 | 0.90356 | 0.050173 | 16.2721 | 19.1637 | 3.2103 | 0.0551 | 0.0641 | -0.0561 | -0.0802 | -0.2525
2012-10-31 13:06 | 22.9011 | 19.1912 | 19.1712 | 19.059 | 18.9468 | 46.5699 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055509 | 0.90356 | 0.050156 | 16.2777 | 19.1792 | 3.2105 | 0.0551 | 0.012 | -0.008 | -0.1202 | -0.2324
2012-10-31 13:07 | 22.9018 | 19.1879 | 19.1999 | 19.0517 | 18.9194 | 46.5624 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1719 | 3.21 | 0.0551 | 0.016 | 0.028 | -0.1202 | -0.2525
2012-10-31 13:07 | 22.8996 | 19.1657 | 19.1376 | 19.0896 | 18.9252 | 46.5688 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055518 | 0.90368 | 0.05017 | 16.2772 | 19.1336 | 3.2105 | 0.0551 | 0.0321 | 0.004 | -0.044 | -0.2084
2012-10-31 13:07 | 22.9003 | 19.1904 | 19.1904 | 19.0342 | 18.938 | 46.5745 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055503 | 0.90346 | 0.050145 | 16.2776 | 19.1544 | 3.2108 | 0.0551 | 0.036 | 0.036 | -0.1202 | -0.2164
2012-10-31 13:07 | 22.8906 | 19.2007 | 19.1487 | 19.0365 | 18.9122 | 46.5676 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055518 | 0.90347 | 0.050159 | 16.2735 | 19.1487 | 3.2104 | 0.0551 | 0.052 | 0 | -0.1122 | -0.2365
2012-10-31 13:07 | 22.8899 | 19.168 | 19.1199 | 19.0999 | 18.9115 | 46.5607 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.9036 | 0.050166 | 16.2759 | 19.1039 | 3.2099 | 0.0551 | 0.0641 | 0.016 | -0.004 | -0.1924
2012-10-31 13:07 | 22.8988 | 19.1889 | 19.1368 | 19.0968 | 18.8924 | 46.5693 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.1809 | 3.2105 | 0.0551 | 0.008 | -0.0441 | -0.0841 | -0.2885
2012-10-31 13:07 | 22.8981 | 19.2122 | 19.1922 | 19.048 | 18.9037 | 46.5578 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055522 | 0.90347 | 0.050163 | 16.2723 | 19.1682 | 3.2097 | 0.0551 | 0.044 | 0.024 | -0.1202 | -0.2645
2012-10-31 13:07 | 22.8854 | 19.2035 | 19.1715 | 19.0393 | 18.911 | 46.5612 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1795 | 3.2099 | 0.0551 | 0.024 | -0.008 | -0.1402 | -0.2685
2012-10-31 13:07 | 22.8921 | 19.2102 | 19.2223 | 19.074 | 18.9258 | 46.5583 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.1502 | 3.2097 | 0.0551 | 0.06 | 0.0721 | -0.0762 | -0.2244
2012-10-31 13:07 | 22.8914 | 19.2055 | 19.2136 | 19.0333 | 18.9411 | 46.5485 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.1855 | 3.2091 | 0.0551 | 0.02 | 0.0281 | -0.1522 | -0.2444
2012-10-31 13:07 | 22.8839 | 19.2261 | 19.194 | 19.0819 | 18.9256 | 46.5653 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.194 | 3.2102 | 0.0551 | 0.0321 | 0 | -0.1121 | -0.2684
2012-10-31 13:07 | 22.8891 | 19.1912 | 19.1351 | 19.067 | 18.9588 | 46.5711 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055509 | 0.9036 | 0.050158 | 16.2785 | 19.1912 | 3.2106 | 0.0551 | 0 | -0.0561 | -0.1242 | -0.2324
2012-10-31 13:07 | 22.8854 | 19.1755 | 19.1795 | 19.0433 | 18.9351 | 46.5555 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055518 | 0.9036 | 0.050166 | 16.2759 | 19.2156 | 3.2095 | 0.0551 | -0.0401 | -0.0361 | -0.1723 | -0.2805
2012-10-31 13:07 | 22.8809 | 19.175 | 19.1109 | 19.0628 | 18.9106 | 46.5503 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.199 | 3.2092 | 0.0551 | -0.024 | -0.0881 | -0.1362 | -0.2884
2012-10-31 13:07 | 22.8861 | 19.1842 | 19.1722 | 19.0761 | 18.9398 | 46.5607 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.1762 | 3.2099 | 0.0551 | 0.008 | -0.004 | -0.1001 | -0.2364
2012-10-31 13:07 | 22.8831 | 19.2053 | 19.1852 | 19.033 | 18.9408 | 46.5456 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055496 | 0.90347 | 0.050139 | 16.28 | 19.1932 | 3.2089 | 0.0551 | 0.0121 | -0.008 | -0.1602 | -0.2524
2012-10-31 13:07 | 22.8779 | 19.164 | 19.164 | 19.0919 | 18.9356 | 46.5641 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.176 | 3.2101 | 0.0551 | -0.012 | -0.012 | -0.0841 | -0.2404
2012-10-31 13:07 | 22.8809 | 19.175 | 19.143 | 19.0468 | 18.9266 | 46.5566 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055506 | 0.9034 | 0.050144 | 16.2757 | 19.171 | 3.2096 | 0.0551 | 0.004 | -0.028 | -0.1242 | -0.2444
2012-10-31 13:07 | 22.8846 | 19.1947 | 19.1947 | 19.0345 | 18.9383 | 46.5549 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055528 | 0.90352 | 0.05017 | 16.2714 | 19.1266 | 3.2095 | 0.0551 | 0.0681 | 0.0681 | -0.0921 | -0.1883
2012-10-31 13:07 | 22.8816 | 19.1877 | 19.1316 | 19.0275 | 18.9393 | 46.5537 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1717 | 3.2094 | 0.0551 | 0.016 | -0.0401 | -0.1442 | -0.2324
2012-10-31 13:07 | 22.8727 | 19.1788 | 19.1788 | 19.0506 | 18.9104 | 46.5653 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055506 | 0.90343 | 0.050146 | 16.2762 | 19.1868 | 3.2102 | 0.0551 | -0.008 | -0.008 | -0.1362 | -0.2764
2012-10-31 13:07 | 22.8742 | 19.1683 | 19.1843 | 19.0642 | 18.9119 | 46.5624 | 0.014244 | 0.34563 | 0.004923 | 24.2649 | 0.055515 | 0.90353 | 0.05016 | 16.2754 | 19.1923 | 3.21 | 0.0551 | -0.024 | -0.008 | -0.1281 | -0.2804
2012-10-31 13:07 | 22.8704 | 19.2046 | 19.1966 | 19.0764 | 18.9241 | 46.5514 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055528 | 0.90347 | 0.050168 | 16.2706 | 19.2046 | 3.2093 | 0.0551 | 0 | -0.008 | -0.1282 | -0.2805
2012-10-31 13:07 | 22.8644 | 19.1625 | 19.1705 | 19.0944 | 18.9341 | 46.5479 | 0.014231 | 0.34569 | 0.004919 | 24.2911 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.2586 | 3.209 | 0.0551 | -0.0961 | -0.0881 | -0.1642 | -0.3245
2012-10-31 13:07 | 22.8704 | 19.1725 | 19.1645 | 19.0443 | 18.9241 | 46.5688 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.2406 | 3.2105 | 0.0551 | -0.0681 | -0.0761 | -0.1963 | -0.3165
2012-10-31 13:08 | 22.8689 | 19.179 | 19.2271 | 19.0669 | 18.9066 | 46.5618 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.1991 | 3.21 | 0.0551 | -0.0201 | 0.028 | -0.1322 | -0.2925
2012-10-31 13:08 | 22.8674 | 19.2296 | 19.1936 | 19.0493 | 18.9091 | 46.5514 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055512 | 0.90362 | 0.050162 | 16.2779 | 19.2616 | 3.2093 | 0.0551 | -0.032 | -0.068 | -0.2123 | -0.3525
2012-10-31 13:08 | 22.8689 | 19.2111 | 19.2111 | 19.0508 | 18.9266 | 46.5566 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055515 | 0.90362 | 0.050164 | 16.277 | 19.2231 | 3.2096 | 0.0551 | -0.012 | -0.012 | -0.1723 | -0.2965
2012-10-31 13:08 | 22.8652 | 19.1914 | 19.1633 | 19.0511 | 18.9269 | 46.5589 | 0.014225 | 0.3457 | 0.004918 | 24.3024 | 0.055512 | 0.90363 | 0.050162 | 16.2781 | 19.2234 | 3.2098 | 0.0551 | -0.032 | -0.0601 | -0.1723 | -0.2965
2012-10-31 13:08 | 22.8607 | 19.1668 | 19.2069 | 19.0547 | 18.9184 | 46.5555 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055522 | 0.90347 | 0.050163 | 16.2723 | 19.2629 | 3.2095 | 0.0551 | -0.0961 | -0.056 | -0.2082 | -0.3445
2012-10-31 13:08 | 22.8592 | 19.2134 | 19.1293 | 19.0572 | 18.9049 | 46.5497 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.2214 | 3.2091 | 0.0551 | -0.008 | -0.0921 | -0.1642 | -0.3165
2012-10-31 13:08 | 22.8577 | 19.1718 | 19.1839 | 19.0597 | 18.9114 | 46.5618 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.2239 | 3.21 | 0.0551 | -0.0521 | -0.04 | -0.1642 | -0.3125
2012-10-31 13:08 | 22.857 | 19.1792 | 19.1471 | 19.063 | 18.9227 | 46.552 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1952 | 3.2093 | 0.0551 | -0.016 | -0.0481 | -0.1322 | -0.2725
2012-10-31 13:08 | 22.8585 | 19.1807 | 19.1366 | 19.0645 | 18.9082 | 46.5497 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.1967 | 3.2091 | 0.0551 | -0.016 | -0.0601 | -0.1322 | -0.2885
2012-10-31 13:08 | 22.8547 | 19.1809 | 19.1648 | 19.0447 | 18.9204 | 46.5427 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.1448 | 3.2087 | 0.0551 | 0.0361 | 0.02 | -0.1001 | -0.2244
2012-10-31 13:08 | 22.8585 | 19.1766 | 19.1286 | 19.0404 | 18.9643 | 46.537 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055512 | 0.90355 | 0.050158 | 16.2766 | 19.1847 | 3.2083 | 0.0551 | -0.0081 | -0.0561 | -0.1443 | -0.2204
2012-10-31 13:08 | 22.848 | 19.1942 | 19.1261 | 19.09 | 18.9217 | 46.5439 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.1822 | 3.2087 | 0.0551 | 0.012 | -0.0561 | -0.0922 | -0.2605
2012-10-31 13:08 | 22.8465 | 19.1727 | 19.1486 | 19.0645 | 18.9042 | 46.5555 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055544 | 0.90363 | 0.050191 | 16.2688 | 19.1767 | 3.2095 | 0.0551 | -0.004 | -0.0281 | -0.1122 | -0.2725
2012-10-31 13:08 | 22.8502 | 19.1643 | 19.1083 | 19.0682 | 18.9159 | 46.5491 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.2124 | 3.2091 | 0.0551 | -0.0481 | -0.1041 | -0.1442 | -0.2965
2012-10-31 13:08 | 22.8555 | 19.1496 | 19.1256 | 19.0414 | 18.9453 | 46.5462 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2057 | 3.2089 | 0.0551 | -0.0561 | -0.0801 | -0.1643 | -0.2604
2012-10-31 13:08 | 22.8532 | 19.1874 | 19.1633 | 19.0351 | 18.8909 | 46.5566 | 0.014219 | 0.34572 | 0.004916 | 24.3137 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.1954 | 3.2096 | 0.0551 | -0.008 | -0.0321 | -0.1603 | -0.3045
2012-10-31 13:08 | 22.845 | 19.1792 | 19.1391 | 19.0189 | 18.9187 | 46.5537 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90344 | 0.050157 | 16.273 | 19.2032 | 3.2094 | 0.0551 | -0.024 | -0.0641 | -0.1843 | -0.2845
2012-10-31 13:08 | 22.8435 | 19.1456 | 19.1456 | 19.0375 | 18.9012 | 46.5508 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90349 | 0.050174 | 16.2691 | 19.2137 | 3.2092 | 0.0551 | -0.0681 | -0.0681 | -0.1762 | -0.3125
2012-10-31 13:08 | 22.8428 | 19.189 | 19.1209 | 19.0528 | 18.8805 | 46.5479 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.205 | 3.209 | 0.0551 | -0.016 | -0.0841 | -0.1522 | -0.3245
2012-10-31 13:08 | 22.854 | 19.1762 | 19.1521 | 19.06 | 18.8957 | 46.5485 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.2122 | 3.2091 | 0.0551 | -0.036 | -0.0601 | -0.1522 | -0.3165
2012-10-31 13:08 | 22.8473 | 19.1775 | 19.1454 | 19.0453 | 18.913 | 46.5508 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.2495 | 3.2092 | 0.0551 | -0.072 | -0.1041 | -0.2042 | -0.3365
2012-10-31 13:08 | 22.848 | 19.1501 | 19.1421 | 19.0259 | 18.9338 | 46.541 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055522 | 0.90341 | 0.050159 | 16.2713 | 19.2262 | 3.2085 | 0.0551 | -0.0761 | -0.0841 | -0.2003 | -0.2924
2012-10-31 13:08 | 22.8465 | 19.1687 | 19.1646 | 19.0164 | 18.9283 | 46.5491 | 0.014234 | 0.34567 | 0.00492 | 24.285 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.1887 | 3.2091 | 0.0551 | -0.02 | -0.0241 | -0.1723 | -0.2604
2012-10-31 13:09 | 22.848 | 19.1742 | 19.1381 | 19.058 | 18.9378 | 46.5456 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.1822 | 3.2089 | 0.0551 | -0.008 | -0.0441 | -0.1242 | -0.2444
2012-10-31 13:09 | 22.8607 | 19.1788 | 19.1668 | 19.0507 | 18.8984 | 46.5468 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.1869 | 3.2089 | 0.0551 | -0.0081 | -0.0201 | -0.1362 | -0.2885
2012-10-31 13:09 | 22.8577 | 19.1598 | 19.1438 | 19.0557 | 18.9154 | 46.5456 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1839 | 3.2089 | 0.0551 | -0.0241 | -0.0401 | -0.1282 | -0.2685
2012-10-31 13:09 | 22.8413 | 19.1514 | 19.1114 | 19.0513 | 18.8629 | 46.5566 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.1675 | 3.2096 | 0.0551 | -0.0161 | -0.0561 | -0.1162 | -0.3046
2012-10-31 13:09 | 22.8615 | 19.1877 | 19.1236 | 19.0555 | 18.9352 | 46.5468 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055515 | 0.90369 | 0.050168 | 16.2783 | 19.1837 | 3.2089 | 0.0551 | 0.004 | -0.0601 | -0.1282 | -0.2485
2012-10-31 13:09 | 22.8488 | 19.1389 | 19.1149 | 19.0748 | 18.8985 | 46.5549 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.1549 | 3.2095 | 0.0551 | -0.016 | -0.04 | -0.0801 | -0.2564
2012-10-31 13:09 | 22.857 | 19.1711 | 19.1271 | 19.047 | 18.9227 | 46.5468 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055512 | 0.9036 | 0.050161 | 16.2776 | 19.2112 | 3.2089 | 0.0551 | -0.0401 | -0.0841 | -0.1642 | -0.2885
2012-10-31 13:09 | 22.8532 | 19.1673 | 19.1113 | 19.0191 | 18.8829 | 46.5433 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.1794 | 3.2087 | 0.0551 | -0.0121 | -0.0681 | -0.1603 | -0.2965
2012-10-31 13:09 | 22.8644 | 19.2106 | 19.1104 | 19.0544 | 18.9061 | 46.5416 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.2226 | 3.2086 | 0.0551 | -0.012 | -0.1122 | -0.1682 | -0.3165
2012-10-31 13:09 | 22.8637 | 19.1859 | 19.1017 | 19.0376 | 18.9374 | 46.5422 | 0.014219 | 0.34569 | 0.004915 | 24.3116 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1859 | 3.2086 | 0.0551 | 0 | -0.0842 | -0.1483 | -0.2485
2012-10-31 13:09 | 22.8674 | 19.1855 | 19.1054 | 18.9932 | 18.9452 | 46.5393 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055525 | 0.90344 | 0.050164 | 16.2709 | 19.1976 | 3.2084 | 0.0551 | -0.0121 | -0.0922 | -0.2044 | -0.2524
2012-10-31 13:09 | 22.8674 | 19.1855 | 19.1174 | 19.0453 | 18.885 | 46.5462 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.05554 | 0.90355 | 0.050183 | 16.2684 | 19.1695 | 3.2089 | 0.0551 | 0.016 | -0.0521 | -0.1242 | -0.2845
2012-10-31 13:09 | 22.8644 | 19.1585 | 19.0664 | 19.0303 | 18.886 | 46.5439 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.1745 | 3.2087 | 0.0551 | -0.016 | -0.1081 | -0.1442 | -0.2885
2012-10-31 13:09 | 22.8674 | 19.1295 | 19.0894 | 19.0253 | 18.9171 | 46.5491 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055509 | 0.9036 | 0.050158 | 16.2785 | 19.1174 | 3.2091 | 0.0551 | 0.0121 | -0.028 | -0.0921 | -0.2003
2012-10-31 13:09 | 22.8659 | 19.144 | 19.0799 | 19.0238 | 18.8996 | 46.5485 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055509 | 0.90344 | 0.050149 | 16.2756 | 19.1159 | 3.2091 | 0.0551 | 0.0281 | -0.036 | -0.0921 | -0.2163
2012-10-31 13:09 | 22.8697 | 19.1238 | 19.0917 | 19.0396 | 18.8713 | 46.5375 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055512 | 0.9036 | 0.050161 | 16.2776 | 19.0757 | 3.2083 | 0.0551 | 0.0481 | 0.016 | -0.0361 | -0.2044
2012-10-31 13:09 | 22.8764 | 19.1705 | 19.1184 | 19.0463 | 18.89 | 46.5387 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.1625 | 3.2084 | 0.0551 | 0.008 | -0.0441 | -0.1162 | -0.2725
2012-10-31 13:09 | 22.8779 | 19.14 | 19.0959 | 19.0478 | 18.9196 | 46.5387 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90353 | 0.050162 | 16.2746 | 19.176 | 3.2084 | 0.0551 | -0.036 | -0.0801 | -0.1282 | -0.2564
2012-10-31 13:09 | 22.8757 | 19.1979 | 19.1057 | 19.0456 | 18.8893 | 46.5352 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.1658 | 3.2081 | 0.0551 | 0.0321 | -0.0601 | -0.1202 | -0.2765
2012-10-31 13:09 | 22.8697 | 19.1758 | 19.0957 | 19.0597 | 18.8833 | 46.5196 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.1838 | 3.2071 | 0.0551 | -0.008 | -0.0881 | -0.1241 | -0.3005
2012-10-31 13:09 | 22.8787 | 19.1768 | 19.0687 | 19.0005 | 18.9084 | 46.5456 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055534 | 0.90365 | 0.050183 | 16.2719 | 19.1448 | 3.2089 | 0.0551 | 0.032 | -0.0761 | -0.1443 | -0.2364
2012-10-31 13:09 | 22.8772 | 19.1753 | 19.0992 | 19.0231 | 18.9349 | 46.5358 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055518 | 0.90353 | 0.050162 | 16.2746 | 19.1553 | 3.2082 | 0.0551 | 0.02 | -0.0561 | -0.1322 | -0.2204
2012-10-31 13:09 | 22.8734 | 19.1875 | 19.0553 | 19.0113 | 18.875 | 46.5323 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1154 | 3.2079 | 0.0551 | 0.0721 | -0.0601 | -0.1041 | -0.2404
2012-10-31 13:10 | 22.8772 | 19.2154 | 19.0832 | 19.0271 | 18.9189 | 46.5364 | 0.014209 | 0.34557 | 0.00491 | 24.3206 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.1633 | 3.2082 | 0.0551 | 0.0521 | -0.0801 | -0.1362 | -0.2444
2012-10-31 13:10 | 22.8787 | 19.2049 | 19.0887 | 19.0166 | 18.9284 | 46.5433 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055537 | 0.9036 | 0.050183 | 16.2703 | 19.1328 | 3.2087 | 0.0551 | 0.0721 | -0.0441 | -0.1162 | -0.2044
2012-10-31 13:10 | 22.8809 | 19.163 | 19.0789 | 19.0027 | 18.8865 | 46.5393 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.1109 | 3.2084 | 0.0551 | 0.0521 | -0.032 | -0.1082 | -0.2244
2012-10-31 13:10 | 22.8794 | 19.1535 | 19.0734 | 19.0413 | 18.881 | 46.5312 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055522 | 0.90353 | 0.050166 | 16.2734 | 19.0573 | 3.2079 | 0.0551 | 0.0962 | 0.0161 | -0.016 | -0.1763
2012-10-31 13:10 | 22.8727 | 19.1748 | 19.0226 | 19.0026 | 18.8703 | 46.5283 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.0586 | 3.2077 | 0.0551 | 0.1162 | -0.036 | -0.056 | -0.1883
2012-10-31 13:10 | 22.8809 | 19.167 | 19.0308 | 19.0268 | 18.8625 | 46.5375 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.0428 | 3.2083 | 0.0551 | 0.1242 | -0.012 | -0.016 | -0.1803
2012-10-31 13:10 | 22.8779 | 19.196 | 19.0558 | 19.0598 | 18.9076 | 46.5347 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055506 | 0.90352 | 0.050151 | 16.2778 | 19.0037 | 3.2081 | 0.0551 | 0.1923 | 0.0521 | 0.0561 | -0.0961
2012-10-31 13:10 | 22.8831 | 19.1852 | 19.025 | 19.0009 | 18.8887 | 46.5358 | 0.014244 | 0.34559 | 0.004923 | 24.2619 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.069 | 3.2082 | 0.0551 | 0.1162 | -0.044 | -0.0681 | -0.1803
2012-10-31 13:10 | 22.8772 | 19.1833 | 19.0631 | 19.0071 | 18.8868 | 46.5375 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.003 | 3.2083 | 0.0551 | 0.1803 | 0.0601 | 0.0041 | -0.1162
2012-10-31 13:10 | 22.8801 | 19.1462 | 19.066 | 19.042 | 18.8657 | 46.537 | 0.014206 | 0.34557 | 0.004909 | 24.3257 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.014 | 3.2083 | 0.0551 | 0.1322 | 0.052 | 0.028 | -0.1483
2012-10-31 13:10 | 22.8861 | 19.2083 | 19.064 | 19.024 | 18.8677 | 46.5375 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055534 | 0.9037 | 0.050186 | 16.273 | 19.048 | 3.2083 | 0.0551 | 0.1603 | 0.016 | -0.024 | -0.1803
2012-10-31 13:10 | 22.8816 | 19.1717 | 19.0675 | 19.0034 | 18.8471 | 46.53 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.0074 | 3.2078 | 0.0551 | 0.1643 | 0.0601 | -0.004 | -0.1603
2012-10-31 13:10 | 22.8951 | 19.1892 | 19.049 | 19.029 | 18.8726 | 46.5306 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.065 | 3.2078 | 0.0551 | 0.1242 | -0.016 | -0.036 | -0.1924
2012-10-31 13:10 | 22.8899 | 19.184 | 19.0638 | 18.9877 | 18.8755 | 46.5295 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.0238 | 3.2077 | 0.0551 | 0.1602 | 0.04 | -0.0361 | -0.1483
2012-10-31 13:10 | 22.8801 | 19.1662 | 19.046 | 18.9939 | 18.8737 | 46.5306 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.014 | 3.2078 | 0.0551 | 0.1522 | 0.032 | -0.0201 | -0.1403
2012-10-31 13:10 | 22.8869 | 19.157 | 19.0608 | 19.0248 | 18.8524 | 46.5225 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.0248 | 3.2073 | 0.0551 | 0.1322 | 0.036 | 0 | -0.1724
2012-10-31 13:10 | 22.8884 | 19.1665 | 19.0463 | 19.0343 | 18.886 | 46.5456 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.0743 | 3.2089 | 0.0551 | 0.0922 | -0.028 | -0.04 | -0.1883
2012-10-31 13:10 | 22.8906 | 19.1687 | 19.0485 | 18.9964 | 18.8601 | 46.5347 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.0405 | 3.2081 | 0.0551 | 0.1282 | 0.008 | -0.0441 | -0.1804
2012-10-31 13:10 | 22.8944 | 19.1845 | 19.0603 | 19.0002 | 18.8719 | 46.5277 | 0.014219 | 0.34572 | 0.004916 | 24.3137 | 0.055537 | 0.9036 | 0.050183 | 16.2703 | 19.0723 | 3.2076 | 0.0551 | 0.1122 | -0.012 | -0.0721 | -0.2004
2012-10-31 13:10 | 22.8944 | 19.1244 | 19.0283 | 19.0243 | 18.8679 | 46.5404 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055544 | 0.90368 | 0.050194 | 16.2695 | 19.0563 | 3.2085 | 0.0551 | 0.0681 | -0.028 | -0.032 | -0.1884
2012-10-31 13:10 | 22.8929 | 19.1429 | 19.0348 | 19.0107 | 18.8544 | 46.5214 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.0468 | 3.2072 | 0.0551 | 0.0961 | -0.012 | -0.0361 | -0.1924
2012-10-31 13:10 | 22.9011 | 19.1471 | 19.063 | 19.0029 | 18.9187 | 46.5225 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.047 | 3.2073 | 0.0551 | 0.1001 | 0.016 | -0.0441 | -0.1283
2012-10-31 13:10 | 22.8921 | 19.1462 | 19.03 | 18.9899 | 18.8256 | 46.5219 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055547 | 0.90373 | 0.0502 | 16.2697 | 19.038 | 3.2072 | 0.0551 | 0.1082 | -0.008 | -0.0481 | -0.2124
2012-10-31 13:10 | 22.8929 | 19.155 | 19.0748 | 18.9867 | 18.8504 | 46.5214 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055515 | 0.90363 | 0.050165 | 16.2773 | 19.0668 | 3.2072 | 0.0551 | 0.0882 | 0.008 | -0.0801 | -0.2164
2012-10-31 13:10 | 22.9026 | 19.1366 | 19.0725 | 18.9964 | 18.8521 | 46.5341 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.0725 | 3.2081 | 0.0551 | 0.0641 | 0 | -0.0761 | -0.2204
2012-10-31 13:11 | 22.8929 | 19.1309 | 19.0668 | 19.0147 | 18.8704 | 46.519 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.0909 | 3.207 | 0.0551 | 0.04 | -0.0241 | -0.0762 | -0.2205
2012-10-31 13:11 | 22.8958 | 19.1178 | 19.0697 | 19.0136 | 18.8894 | 46.5219 | 0.01425 | 0.34559 | 0.004925 | 24.2516 | 0.055515 | 0.90362 | 0.050164 | 16.277 | 19.0978 | 3.2072 | 0.0551 | 0.02 | -0.0281 | -0.0842 | -0.2084
2012-10-31 13:11 | 22.8936 | 19.1036 | 19.0675 | 18.9834 | 18.8511 | 46.5237 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.0836 | 3.2073 | 0.0551 | 0.02 | -0.0161 | -0.1002 | -0.2325
2012-10-31 13:11 | 22.9033 | 19.1253 | 19.0572 | 18.953 | 18.8528 | 46.5237 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055512 | 0.90346 | 0.050153 | 16.275 | 19.0892 | 3.2073 | 0.0551 | 0.0361 | -0.032 | -0.1362 | -0.2364
2012-10-31 13:11 | 22.9041 | 19.1541 | 19.086 | 19.0219 | 18.8496 | 46.5318 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.082 | 3.2079 | 0.0551 | 0.0721 | 0.004 | -0.0601 | -0.2324
2012-10-31 13:11 | 22.9078 | 19.1578 | 19.0417 | 18.9495 | 18.8653 | 46.5335 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055528 | 0.90346 | 0.050167 | 16.2703 | 19.1138 | 3.208 | 0.0551 | 0.044 | -0.0721 | -0.1643 | -0.2485
2012-10-31 13:11 | 22.9056 | 19.1476 | 19.0635 | 19.0194 | 18.8391 | 46.526 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.0715 | 3.2075 | 0.0551 | 0.0761 | -0.008 | -0.0521 | -0.2324
2012-10-31 13:11 | 22.9071 | 19.1011 | 19.089 | 18.9808 | 18.8566 | 46.5254 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055518 | 0.90356 | 0.050164 | 16.2751 | 19.081 | 3.2075 | 0.0551 | 0.0201 | 0.008 | -0.1002 | -0.2244
2012-10-31 13:11 | 22.916 | 19.126 | 19.0779 | 19.0098 | 18.8414 | 46.5237 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055518 | 0.9036 | 0.050166 | 16.2759 | 19.138 | 3.2073 | 0.0551 | -0.012 | -0.0601 | -0.1282 | -0.2966
2012-10-31 13:11 | 22.9108 | 19.1128 | 19.0927 | 19.0126 | 18.8443 | 46.5318 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055512 | 0.90356 | 0.050158 | 16.2768 | 19.1208 | 3.2079 | 0.0551 | -0.008 | -0.0281 | -0.1082 | -0.2765
2012-10-31 13:11 | 22.9108 | 19.1168 | 19.1008 | 18.9765 | 18.8563 | 46.5219 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1689 | 3.2072 | 0.0551 | -0.0521 | -0.0681 | -0.1924 | -0.3126
2012-10-31 13:11 | 22.9145 | 19.0804 | 19.0764 | 18.9842 | 18.856 | 46.5196 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1766 | 3.2071 | 0.0551 | -0.0962 | -0.1002 | -0.1924 | -0.3206
2012-10-31 13:11 | 22.9108 | 19.1288 | 19.0847 | 18.9685 | 18.8523 | 46.5231 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.9036 | 0.050181 | 16.2712 | 19.1488 | 3.2073 | 0.0551 | -0.02 | -0.0641 | -0.1803 | -0.2965
2012-10-31 13:11 | 22.9168 | 19.0987 | 19.1068 | 18.9785 | 18.8663 | 46.5092 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055518 | 0.90341 | 0.050156 | 16.2725 | 19.1228 | 3.2063 | 0.0551 | -0.0241 | -0.016 | -0.1443 | -0.2565
2012-10-31 13:11 | 22.916 | 19.0979 | 19.122 | 19.0178 | 18.8775 | 46.5029 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055518 | 0.90339 | 0.050154 | 16.2719 | 19.15 | 3.2059 | 0.0551 | -0.0521 | -0.028 | -0.1322 | -0.2725
2012-10-31 13:11 | 22.916 | 19.114 | 19.134 | 18.9817 | 18.8454 | 46.5156 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.134 | 3.2068 | 0.0551 | -0.02 | 0 | -0.1523 | -0.2886
2012-10-31 13:11 | 22.9101 | 19.1201 | 19.1041 | 18.9758 | 18.8716 | 46.5138 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.1361 | 3.2067 | 0.0551 | -0.016 | -0.032 | -0.1603 | -0.2645
2012-10-31 13:11 | 22.916 | 19.122 | 19.0979 | 18.9978 | 18.8495 | 46.5185 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.15 | 3.207 | 0.0551 | -0.028 | -0.0521 | -0.1522 | -0.3005
2012-10-31 13:11 | 22.9101 | 19.1321 | 19.1481 | 18.9879 | 18.8836 | 46.5266 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1481 | 3.2075 | 0.0551 | -0.016 | 0 | -0.1602 | -0.2645
2012-10-31 13:11 | 22.9198 | 19.1338 | 19.1138 | 19.0016 | 18.8613 | 46.5127 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1057 | 3.2066 | 0.0551 | 0.0281 | 0.0081 | -0.1041 | -0.2444
2012-10-31 13:11 | 22.9145 | 19.1004 | 19.0724 | 18.9762 | 18.864 | 46.5144 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055515 | 0.9034 | 0.050152 | 16.2731 | 19.1726 | 3.2067 | 0.0551 | -0.0722 | -0.1002 | -0.1964 | -0.3086
2012-10-31 13:11 | 22.9175 | 19.0914 | 19.1155 | 19.0073 | 18.8349 | 46.5162 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055515 | 0.90343 | 0.050154 | 16.2736 | 19.1675 | 3.2068 | 0.0551 | -0.0761 | -0.052 | -0.1602 | -0.3326
2012-10-31 13:11 | 22.9168 | 19.1228 | 19.0987 | 19.0026 | 18.8302 | 46.5179 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055531 | 0.90357 | 0.050176 | 16.2715 | 19.1468 | 3.2069 | 0.0551 | -0.024 | -0.0481 | -0.1442 | -0.3166
2012-10-31 13:11 | 22.9101 | 19.1241 | 19.0239 | 18.9838 | 18.8355 | 46.5173 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90356 | 0.050173 | 16.2721 | 19.1802 | 3.2069 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1563 | -0.1964 | -0.3447
2012-10-31 13:12 | 22.922 | 19.1079 | 19.148 | 18.9677 | 18.8835 | 46.5248 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.152 | 3.2074 | 0.0551 | -0.0441 | -0.004 | -0.1843 | -0.2685
2012-10-31 13:12 | 22.9153 | 19.1173 | 19.0492 | 18.961 | 18.8808 | 46.5127 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.0972 | 3.2066 | 0.0551 | 0.0201 | -0.048 | -0.1362 | -0.2164
2012-10-31 13:12 | 22.9153 | 19.1173 | 19.1133 | 18.985 | 18.8608 | 46.5231 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055515 | 0.9034 | 0.050152 | 16.2731 | 19.0492 | 3.2073 | 0.0551 | 0.0681 | 0.0641 | -0.0642 | -0.1884
2012-10-31 13:12 | 22.9086 | 19.0986 | 19.0945 | 18.9743 | 18.8541 | 46.5069 | 0.014212 | 0.34569 | 0.004913 | 24.3236 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.0945 | 3.2062 | 0.0551 | 0.0041 | 0 | -0.1202 | -0.2404
2012-10-31 13:12 | 22.9138 | 19.1118 | 19.0437 | 18.9795 | 18.8352 | 46.511 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055515 | 0.90343 | 0.050154 | 16.2736 | 19.1558 | 3.2065 | 0.0551 | -0.044 | -0.1121 | -0.1763 | -0.3206
2012-10-31 13:12 | 22.9093 | 19.0712 | 19.0792 | 18.975 | 18.8989 | 46.5104 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90341 | 0.050159 | 16.2713 | 19.1433 | 3.2064 | 0.0551 | -0.0721 | -0.0641 | -0.1683 | -0.2444
2012-10-31 13:12 | 22.9086 | 19.1026 | 19.0945 | 19.0064 | 18.8461 | 46.5086 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.1426 | 3.2063 | 0.0551 | -0.04 | -0.0481 | -0.1362 | -0.2965
2012-10-31 13:12 | 22.9101 | 19.1401 | 19.076 | 19.0239 | 18.8315 | 46.5133 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1321 | 3.2066 | 0.0551 | 0.008 | -0.0561 | -0.1082 | -0.3006
2012-10-31 13:12 | 22.913 | 19.119 | 19.107 | 19.0469 | 18.8745 | 46.5416 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90365 | 0.05018 | 16.2728 | 19.139 | 3.2086 | 0.0551 | -0.02 | -0.032 | -0.0921 | -0.2645
2012-10-31 13:12 | 22.9108 | 19.1128 | 19.1088 | 19.0166 | 18.8763 | 46.5283 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90343 | 0.05016 | 16.2716 | 19.1528 | 3.2077 | 0.0551 | -0.04 | -0.044 | -0.1362 | -0.2765
2012-10-31 13:12 | 22.9138 | 19.1518 | 19.0997 | 19.0396 | 18.8633 | 46.53 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.1478 | 3.2078 | 0.0551 | 0.004 | -0.0481 | -0.1082 | -0.2845
2012-10-31 13:12 | 22.9108 | 19.1328 | 19.0487 | 18.9966 | 18.8763 | 46.5208 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90355 | 0.050175 | 16.271 | 19.1208 | 3.2071 | 0.0551 | 0.012 | -0.0721 | -0.1242 | -0.2445
2012-10-31 13:12 | 22.9086 | 19.0785 | 19.1106 | 19.0304 | 18.838 | 46.5162 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055522 | 0.90369 | 0.050175 | 16.2762 | 19.1346 | 3.2068 | 0.0551 | -0.0561 | -0.024 | -0.1042 | -0.2966
2012-10-31 13:12 | 22.8966 | 19.0986 | 19.0986 | 18.9463 | 18.8461 | 46.5208 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.1026 | 3.2071 | 0.0551 | -0.004 | -0.004 | -0.1563 | -0.2565
2012-10-31 13:12 | 22.9048 | 19.1428 | 19.0667 | 19.0066 | 18.8623 | 46.5243 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055515 | 0.90337 | 0.050151 | 16.2726 | 19.1428 | 3.2074 | 0.0551 | 0 | -0.0761 | -0.1362 | -0.2805
2012-10-31 13:12 | 22.8936 | 19.1356 | 19.0555 | 18.9714 | 18.8952 | 46.5173 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1156 | 3.2069 | 0.0551 | 0.02 | -0.0601 | -0.1442 | -0.2204
2012-10-31 13:12 | 22.9003 | 19.1423 | 19.0782 | 19.0021 | 18.8177 | 46.5225 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055525 | 0.90349 | 0.050166 | 16.2717 | 19.1223 | 3.2073 | 0.0551 | 0.02 | -0.0441 | -0.1202 | -0.3046
2012-10-31 13:12 | 22.8891 | 19.1111 | 19.075 | 19.0029 | 18.8346 | 46.5138 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055525 | 0.90352 | 0.050168 | 16.2722 | 19.075 | 3.2067 | 0.0551 | 0.0361 | 0 | -0.0721 | -0.2404
2012-10-31 13:12 | 22.8936 | 19.0996 | 19.0876 | 19.0074 | 18.807 | 46.5277 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055525 | 0.9035 | 0.050167 | 16.272 | 19.1076 | 3.2076 | 0.0551 | -0.008 | -0.02 | -0.1002 | -0.3006
2012-10-31 13:12 | 22.8973 | 19.1353 | 19.0552 | 19.0111 | 18.8388 | 46.519 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055509 | 0.90353 | 0.050154 | 16.2772 | 19.1313 | 3.207 | 0.0551 | 0.004 | -0.0761 | -0.1202 | -0.2925
2012-10-31 13:12 | 22.9003 | 19.1423 | 19.0622 | 18.966 | 18.8618 | 46.5208 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.1183 | 3.2071 | 0.0551 | 0.024 | -0.0561 | -0.1523 | -0.2565
2012-10-31 13:12 | 22.9011 | 19.1191 | 19.035 | 19.0029 | 18.8426 | 46.5266 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055506 | 0.9036 | 0.050155 | 16.2794 | 19.0991 | 3.2075 | 0.0551 | 0.02 | -0.0641 | -0.0962 | -0.2565
2012-10-31 13:12 | 22.8981 | 19.1161 | 19.052 | 18.9678 | 18.8756 | 46.5254 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.08 | 3.2075 | 0.0551 | 0.0361 | -0.028 | -0.1122 | -0.2044
2012-10-31 13:12 | 22.9048 | 19.1348 | 19.0667 | 18.9986 | 18.8623 | 46.5243 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.0948 | 3.2074 | 0.0551 | 0.04 | -0.0281 | -0.0962 | -0.2325
2012-10-31 13:12 | 22.8936 | 19.1116 | 19.0315 | 18.9673 | 18.8311 | 46.5295 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.0635 | 3.2077 | 0.0551 | 0.0481 | -0.032 | -0.0962 | -0.2324
2012-10-31 13:13 | 22.9041 | 19.1261 | 19.05 | 19.0139 | 18.8335 | 46.5185 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.1501 | 3.207 | 0.0551 | -0.024 | -0.1001 | -0.1362 | -0.3166
2012-10-31 13:13 | 22.8996 | 19.1016 | 19.0695 | 18.9373 | 18.8331 | 46.5347 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.1336 | 3.2081 | 0.0551 | -0.032 | -0.0641 | -0.1963 | -0.3005
2012-10-31 13:13 | 22.9026 | 19.0845 | 19.0325 | 18.9924 | 18.8441 | 46.519 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055518 | 0.9036 | 0.050166 | 16.2759 | 19.0845 | 3.207 | 0.0551 | 0 | -0.052 | -0.0921 | -0.2404
2012-10-31 13:13 | 22.9048 | 19.1508 | 19.0467 | 19.0146 | 18.8182 | 46.5237 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055509 | 0.90357 | 0.050156 | 16.278 | 19.1268 | 3.2073 | 0.0551 | 0.024 | -0.0801 | -0.1122 | -0.3086
2012-10-31 13:13 | 22.8996 | 19.1376 | 19.0575 | 18.9733 | 18.8371 | 46.5225 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.0976 | 3.2073 | 0.0551 | 0.04 | -0.0401 | -0.1243 | -0.2605
2012-10-31 13:13 | 22.8929 | 19.0668 | 19.0668 | 18.9747 | 18.8384 | 46.5266 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055528 | 0.9035 | 0.05017 | 16.2711 | 19.1149 | 3.2075 | 0.0551 | -0.0481 | -0.0481 | -0.1402 | -0.2765
2012-10-31 13:13 | 22.8951 | 19.1051 | 19.057 | 18.9688 | 18.8286 | 46.5312 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1131 | 3.2079 | 0.0551 | -0.008 | -0.0561 | -0.1443 | -0.2845
2012-10-31 13:13 | 22.8951 | 19.0971 | 19.0891 | 18.9969 | 18.8205 | 46.5277 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055531 | 0.90352 | 0.050173 | 16.2705 | 19.1051 | 3.2076 | 0.0551 | -0.008 | -0.016 | -0.1082 | -0.2846
2012-10-31 13:13 | 22.8906 | 19.1006 | 19.0485 | 18.9563 | 18.8321 | 46.5323 | 0.014234 | 0.34569 | 0.004921 | 24.286 | 0.055537 | 0.90363 | 0.050185 | 16.2708 | 19.1967 | 3.2079 | 0.0551 | -0.0961 | -0.1482 | -0.2404 | -0.3646
2012-10-31 13:13 | 22.8958 | 19.0978 | 19.0938 | 18.9455 | 18.8453 | 46.5243 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1699 | 3.2074 | 0.0551 | -0.0721 | -0.0761 | -0.2244 | -0.3246
2012-10-31 13:13 | 22.9018 | 19.0877 | 19.0958 | 18.9996 | 18.8513 | 46.5231 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055522 | 0.90346 | 0.050162 | 16.2721 | 19.1919 | 3.2073 | 0.0551 | -0.1042 | -0.0961 | -0.1923 | -0.3406
2012-10-31 13:13 | 22.8973 | 19.1313 | 19.0752 | 19.0111 | 18.8668 | 46.5289 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.2074 | 3.2077 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1322 | -0.1963 | -0.3406
2012-10-31 13:13 | 22.8951 | 19.1131 | 19.081 | 18.9688 | 18.8526 | 46.5167 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.1732 | 3.2069 | 0.0551 | -0.0601 | -0.0922 | -0.2044 | -0.3206
2012-10-31 13:13 | 22.8944 | 19.0884 | 19.0723 | 18.9882 | 18.8679 | 46.5277 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1965 | 3.2076 | 0.0551 | -0.1081 | -0.1242 | -0.2083 | -0.3286
2012-10-31 13:13 | 22.8958 | 19.0657 | 19.1098 | 18.9655 | 18.8493 | 46.5214 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055503 | 0.90349 | 0.050146 | 16.2782 | 19.1619 | 3.2072 | 0.0551 | -0.0962 | -0.0521 | -0.1964 | -0.3126
2012-10-31 13:13 | 22.8929 | 19.1189 | 19.0708 | 18.9506 | 18.8464 | 46.526 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055537 | 0.90359 | 0.050183 | 16.27 | 19.1389 | 3.2075 | 0.0551 | -0.02 | -0.0681 | -0.1883 | -0.2925
2012-10-31 13:13 | 22.8861 | 19.0761 | 19.06 | 18.9639 | 18.8356 | 46.5138 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1321 | 3.2067 | 0.0551 | -0.056 | -0.0721 | -0.1682 | -0.2965
2012-10-31 13:13 | 22.8801 | 19.0941 | 19.0941 | 18.9498 | 18.8176 | 46.5202 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1702 | 3.2071 | 0.0551 | -0.0761 | -0.0761 | -0.2204 | -0.3526
2012-10-31 13:13 | 22.8846 | 19.0826 | 19.0665 | 18.9704 | 18.8381 | 46.5173 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.1026 | 3.2069 | 0.0551 | -0.02 | -0.0361 | -0.1322 | -0.2645
2012-10-31 13:13 | 22.8891 | 19.1111 | 19.0791 | 18.9909 | 18.8506 | 46.5156 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055534 | 0.90353 | 0.050177 | 16.2699 | 19.0991 | 3.2068 | 0.0551 | 0.012 | -0.02 | -0.1082 | -0.2485
2012-10-31 13:13 | 22.8839 | 19.1139 | 19.0779 | 18.9937 | 18.8294 | 46.511 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055515 | 0.90359 | 0.050163 | 16.2765 | 19.1019 | 3.2065 | 0.0551 | 0.012 | -0.024 | -0.1082 | -0.2725
2012-10-31 13:13 | 22.8809 | 19.0789 | 19.0548 | 19.0148 | 18.8344 | 46.5225 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.0789 | 3.2073 | 0.0551 | 0 | -0.0241 | -0.0641 | -0.2445
2012-10-31 13:13 | 22.8831 | 19.1211 | 19.1171 | 18.9689 | 18.8406 | 46.5335 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.90356 | 0.050167 | 16.2739 | 19.0851 | 3.208 | 0.0551 | 0.036 | 0.032 | -0.1162 | -0.2445
2012-10-31 13:13 | 22.8839 | 19.1099 | 19.0859 | 18.9977 | 18.8294 | 46.5185 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1339 | 3.207 | 0.0551 | -0.024 | -0.048 | -0.1362 | -0.3045
2012-10-31 13:14 | 22.8809 | 19.0869 | 19.0709 | 18.9667 | 18.8504 | 46.5219 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055525 | 0.90346 | 0.050165 | 16.2712 | 19.1149 | 3.2072 | 0.0551 | -0.028 | -0.044 | -0.1482 | -0.2645
2012-10-31 13:14 | 22.8794 | 19.0974 | 19.0653 | 18.9812 | 18.8409 | 46.526 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.0894 | 3.2075 | 0.0551 | 0.008 | -0.0241 | -0.1082 | -0.2485
2012-10-31 13:14 | 22.8787 | 19.1167 | 19.0646 | 19.0045 | 18.8643 | 46.5156 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055506 | 0.90355 | 0.050152 | 16.2783 | 19.1167 | 3.2068 | 0.0551 | 0 | -0.0521 | -0.1122 | -0.2524
2012-10-31 13:14 | 22.8757 | 19.0977 | 19.0817 | 18.9815 | 18.8092 | 46.515 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055528 | 0.90353 | 0.050171 | 16.2716 | 19.0937 | 3.2067 | 0.0551 | 0.004 | -0.012 | -0.1122 | -0.2845
2012-10-31 13:14 | 22.8727 | 19.0867 | 19.0627 | 18.9905 | 18.8342 | 46.5225 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055512 | 0.90346 | 0.050153 | 16.275 | 19.0546 | 3.2073 | 0.0551 | 0.0321 | 0.0081 | -0.0641 | -0.2204
2012-10-31 13:14 | 22.8809 | 19.0829 | 19.0388 | 18.9907 | 18.8665 | 46.5219 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.0829 | 3.2072 | 0.0551 | 0 | -0.0441 | -0.0922 | -0.2164
2012-10-31 13:14 | 22.8816 | 19.1036 | 19.0836 | 18.9874 | 18.795 | 46.5156 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.0275 | 3.2068 | 0.0551 | 0.0761 | 0.0561 | -0.0401 | -0.2325
2012-10-31 13:14 | 22.8742 | 19.1082 | 19.0601 | 18.988 | 18.8157 | 46.5144 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.0802 | 3.2067 | 0.0551 | 0.028 | -0.0201 | -0.0922 | -0.2645
2012-10-31 13:14 | 22.8719 | 19.0619 | 19.0218 | 18.9657 | 18.8494 | 46.5214 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055515 | 0.9036 | 0.050164 | 16.2767 | 19.0779 | 3.2072 | 0.0551 | -0.016 | -0.0561 | -0.1122 | -0.2285
2012-10-31 13:14 | 22.8704 | 19.0884 | 19.0724 | 18.9522 | 18.864 | 46.5069 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055531 | 0.90365 | 0.05018 | 16.2728 | 19.1044 | 3.2062 | 0.0551 | -0.016 | -0.032 | -0.1522 | -0.2404
2012-10-31 13:14 | 22.8719 | 19.0538 | 19.0659 | 18.9617 | 18.8575 | 46.5069 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055509 | 0.90356 | 0.050156 | 16.2777 | 19.1059 | 3.2062 | 0.0551 | -0.0521 | -0.04 | -0.1442 | -0.2484
2012-10-31 13:14 | 22.8816 | 19.1036 | 19.0916 | 18.9473 | 18.8632 | 46.5323 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055512 | 0.90359 | 0.05016 | 16.2773 | 19.1437 | 3.2079 | 0.0551 | -0.0401 | -0.0521 | -0.1964 | -0.2805
2012-10-31 13:14 | 22.8779 | 19.0919 | 19.0799 | 18.9917 | 18.8394 | 46.5173 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.0879 | 3.2069 | 0.0551 | 0.004 | -0.008 | -0.0962 | -0.2485
2012-10-31 13:14 | 22.8772 | 19.0712 | 19.1072 | 18.995 | 18.8427 | 46.5173 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055518 | 0.90372 | 0.050173 | 16.2779 | 19.1152 | 3.2069 | 0.0551 | -0.044 | -0.008 | -0.1202 | -0.2725
2012-10-31 13:14 | 22.8742 | 19.0682 | 19.0962 | 19 | 18.8477 | 46.5138 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.1283 | 3.2067 | 0.0551 | -0.0601 | -0.0321 | -0.1283 | -0.2806
2012-10-31 13:14 | 22.8734 | 19.1034 | 19.0634 | 18.9832 | 18.8469 | 46.5138 | 0.014238 | 0.34575 | 0.004923 | 24.2833 | 0.055537 | 0.90359 | 0.050183 | 16.27 | 19.1715 | 3.2067 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1081 | -0.1883 | -0.3246
2012-10-31 13:14 | 22.8749 | 19.0849 | 19.1169 | 18.9406 | 18.8284 | 46.5202 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.177 | 3.2071 | 0.0551 | -0.0921 | -0.0601 | -0.2364 | -0.3486
2012-10-31 13:14 | 22.8727 | 19.0907 | 19.0827 | 18.9705 | 18.8743 | 46.519 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055512 | 0.90362 | 0.050162 | 16.2779 | 19.1588 | 3.207 | 0.0551 | -0.0681 | -0.0761 | -0.1883 | -0.2845
2012-10-31 13:14 | 22.8704 | 19.0684 | 19.0644 | 18.9642 | 18.852 | 46.519 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1565 | 3.207 | 0.0551 | -0.0881 | -0.0921 | -0.1923 | -0.3045
2012-10-31 13:14 | 22.8719 | 19.1179 | 19.1059 | 19.0058 | 18.8454 | 46.5127 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055534 | 0.90359 | 0.05018 | 16.2709 | 19.166 | 3.2066 | 0.0551 | -0.0481 | -0.0601 | -0.1602 | -0.3206
2012-10-31 13:14 | 22.8734 | 19.0634 | 19.0874 | 18.9431 | 18.855 | 46.5115 | 0.014241 | 0.34569 | 0.004923 | 24.2741 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.1675 | 3.2065 | 0.0551 | -0.1041 | -0.0801 | -0.2244 | -0.3125
2012-10-31 13:14 | 22.8757 | 19.1057 | 19.0576 | 18.9334 | 18.8893 | 46.5046 | 0.014244 | 0.34563 | 0.004923 | 24.2649 | 0.055518 | 0.90349 | 0.05016 | 16.2738 | 19.1458 | 3.206 | 0.0551 | -0.0401 | -0.0882 | -0.2124 | -0.2565
2012-10-31 13:14 | 22.8719 | 19.0899 | 19.0819 | 18.9617 | 18.8294 | 46.5058 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.154 | 3.2061 | 0.0551 | -0.0641 | -0.0721 | -0.1923 | -0.3246
2012-10-31 13:14 | 22.8659 | 19.0438 | 19.0599 | 19.0038 | 18.8394 | 46.5133 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055531 | 0.90347 | 0.050171 | 16.2697 | 19.2001 | 3.2066 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1402 | -0.1963 | -0.3607
2012-10-31 13:14 | 22.8742 | 19.0682 | 19.1403 | 18.9479 | 18.8197 | 46.5075 | 0.014225 | 0.34572 | 0.004918 | 24.3034 | 0.055509 | 0.90356 | 0.050156 | 16.2777 | 19.1643 | 3.2062 | 0.0551 | -0.0961 | -0.024 | -0.2164 | -0.3446
2012-10-31 13:15 | 22.8719 | 19.0739 | 19.0619 | 19.0138 | 18.8575 | 46.5208 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.0555 | 0.9036 | 0.05015 | 16.2811 | 19.166 | 3.2071 | 0.0551 | -0.0921 | -0.1041 | -0.1522 | -0.3085
2012-10-31 13:15 | 22.8749 | 19.0608 | 19.1129 | 18.9567 | 18.8124 | 46.504 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.141 | 3.206 | 0.0551 | -0.0802 | -0.0281 | -0.1843 | -0.3286
2012-10-31 13:15 | 22.8816 | 19.0836 | 19.0956 | 18.9674 | 18.8551 | 46.5196 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055534 | 0.90357 | 0.050179 | 16.2706 | 19.1477 | 3.2071 | 0.0551 | -0.0641 | -0.0521 | -0.1803 | -0.2926
2012-10-31 13:15 | 22.8712 | 19.0331 | 19.0451 | 18.965 | 18.8087 | 46.5104 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.0772 | 3.2064 | 0.0551 | -0.0441 | -0.0321 | -0.1122 | -0.2685
2012-10-31 13:15 | 22.8779 | 19.0999 | 19.0719 | 18.9316 | 18.8354 | 46.511 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1279 | 3.2065 | 0.0551 | -0.028 | -0.056 | -0.1963 | -0.2925
2012-10-31 13:15 | 22.8734 | 19.0914 | 19.0353 | 18.9752 | 18.8309 | 46.5075 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055518 | 0.90369 | 0.050171 | 16.2774 | 19.1675 | 3.2062 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1322 | -0.1923 | -0.3366
2012-10-31 13:15 | 22.8787 | 19.0847 | 19.0646 | 18.9725 | 18.8402 | 46.5081 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1528 | 3.2063 | 0.0551 | -0.0681 | -0.0882 | -0.1803 | -0.3126
2012-10-31 13:15 | 22.8779 | 19.0358 | 19.0238 | 18.9316 | 18.8234 | 46.4965 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.132 | 3.2055 | 0.0551 | -0.0962 | -0.1082 | -0.2004 | -0.3086
2012-10-31 13:15 | 22.8742 | 19.1082 | 19.0401 | 18.964 | 18.8317 | 46.511 | 0.014244 | 0.34566 | 0.004924 | 24.2669 | 0.055518 | 0.90349 | 0.05016 | 16.2738 | 19.1443 | 3.2065 | 0.0551 | -0.0361 | -0.1042 | -0.1803 | -0.3126
2012-10-31 13:15 | 22.8734 | 19.0593 | 19.0233 | 18.9592 | 18.8309 | 46.5127 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.0555 | 0.90349 | 0.050144 | 16.279 | 19.1515 | 3.2066 | 0.0551 | -0.0922 | -0.1282 | -0.1923 | -0.3206
2012-10-31 13:15 | 22.8734 | 19.0674 | 19.0433 | 18.9752 | 18.8189 | 46.5 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055525 | 0.90352 | 0.050168 | 16.2722 | 19.1194 | 3.2057 | 0.0551 | -0.052 | -0.0761 | -0.1442 | -0.3005
2012-10-31 13:15 | 22.8772 | 19.0832 | 19.0672 | 18.975 | 18.8387 | 46.4959 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.1032 | 3.2054 | 0.0551 | -0.02 | -0.036 | -0.1282 | -0.2645
2012-10-31 13:15 | 22.8801 | 19.058 | 19.046 | 18.9859 | 18.8416 | 46.4913 | 0.014247 | 0.34562 | 0.004924 | 24.2588 | 0.055506 | 0.9036 | 0.050155 | 16.2794 | 19.1301 | 3.2051 | 0.0551 | -0.0721 | -0.0841 | -0.1442 | -0.2885
2012-10-31 13:15 | 22.8816 | 19.0675 | 19.0034 | 18.9834 | 18.795 | 46.5052 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.1437 | 3.2061 | 0.0551 | -0.0762 | -0.1403 | -0.1603 | -0.3487
2012-10-31 13:15 | 22.8861 | 19.0881 | 19.024 | 18.9799 | 18.8717 | 46.511 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.1121 | 3.2065 | 0.0551 | -0.024 | -0.0881 | -0.1322 | -0.2404
2012-10-31 13:15 | 22.8861 | 19.072 | 19.024 | 18.9879 | 18.8155 | 46.5052 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.1762 | 3.2061 | 0.0551 | -0.1042 | -0.1522 | -0.1883 | -0.3607
2012-10-31 13:15 | 22.8772 | 19.0952 | 19.0391 | 18.971 | 18.8107 | 46.5034 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055518 | 0.90365 | 0.050169 | 16.2766 | 19.1473 | 3.2059 | 0.0551 | -0.0521 | -0.1082 | -0.1763 | -0.3366
2012-10-31 13:15 | 22.8794 | 19.0734 | 19.0333 | 18.9451 | 18.8289 | 46.5052 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055512 | 0.90357 | 0.050159 | 16.2771 | 19.1535 | 3.2061 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1202 | -0.2084 | -0.3246
2012-10-31 13:16 | 22.8876 | 19.0816 | 19.0094 | 18.9092 | 18.8491 | 46.5138 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1056 | 3.2067 | 0.0551 | -0.024 | -0.0962 | -0.1964 | -0.2565
2012-10-31 13:16 | 22.8869 | 19.0849 | 18.9847 | 18.9206 | 18.8244 | 46.5075 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.1209 | 3.2062 | 0.0551 | -0.036 | -0.1362 | -0.2003 | -0.2965
2012-10-31 13:16 | 22.8854 | 19.1034 | 19.0153 | 18.9752 | 18.7747 | 46.5069 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.1034 | 3.2062 | 0.0551 | 0 | -0.0881 | -0.1282 | -0.3287
2012-10-31 13:16 | 22.8921 | 19.078 | 19.038 | 18.9218 | 18.8015 | 46.504 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.078 | 3.206 | 0.0551 | 0 | -0.04 | -0.1562 | -0.2765
2012-10-31 13:16 | 22.8988 | 19.0767 | 19.0246 | 18.9725 | 18.8483 | 46.5081 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.0647 | 3.2063 | 0.0551 | 0.012 | -0.0401 | -0.0922 | -0.2164
2012-10-31 13:16 | 22.8973 | 19.0472 | 19.0432 | 18.959 | 18.8067 | 46.5023 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.1193 | 3.2059 | 0.0551 | -0.0721 | -0.0761 | -0.1603 | -0.3126
2012-10-31 13:16 | 22.8981 | 19.076 | 18.9959 | 18.9799 | 18.8155 | 46.4994 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.068 | 3.2057 | 0.0551 | 0.008 | -0.0721 | -0.0881 | -0.2525
2012-10-31 13:16 | 22.8973 | 19.0913 | 18.9831 | 18.9831 | 18.8027 | 46.5058 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.0953 | 3.2061 | 0.0551 | -0.004 | -0.1122 | -0.1122 | -0.2926
2012-10-31 13:16 | 22.8988 | 19.0767 | 19.0086 | 18.9244 | 18.8002 | 46.4913 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.0807 | 3.2051 | 0.0551 | -0.004 | -0.0721 | -0.1563 | -0.2805
2012-10-31 13:16 | 22.8951 | 19.081 | 19.0129 | 18.9568 | 18.7844 | 46.4884 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90353 | 0.050179 | 16.269 | 19.061 | 3.2049 | 0.0551 | 0.02 | -0.0481 | -0.1042 | -0.2766
2012-10-31 13:16 | 22.9003 | 19.1063 | 19.0302 | 18.946 | 18.7576 | 46.4959 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055531 | 0.90382 | 0.05019 | 16.2759 | 19.0862 | 3.2054 | 0.0551 | 0.0201 | -0.056 | -0.1402 | -0.3286
2012-10-31 13:16 | 22.9056 | 19.0956 | 18.9874 | 18.9393 | 18.799 | 46.4925 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055525 | 0.90347 | 0.050165 | 16.2715 | 19.0435 | 3.2052 | 0.0551 | 0.0521 | -0.0561 | -0.1042 | -0.2445
2012-10-31 13:16 | 22.9056 | 19.0675 | 18.9834 | 18.9834 | 18.811 | 46.4936 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055509 | 0.90352 | 0.050153 | 16.2769 | 19.0835 | 3.2053 | 0.0551 | -0.016 | -0.1001 | -0.1001 | -0.2725
2012-10-31 13:16 | 22.9048 | 19.0427 | 18.9545 | 18.9144 | 18.8182 | 46.5006 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.0948 | 3.2058 | 0.0551 | -0.0521 | -0.1403 | -0.1804 | -0.2766
2012-10-31 13:16 | 22.9011 | 19.0991 | 18.9628 | 18.9308 | 18.7864 | 46.5 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055512 | 0.90355 | 0.050158 | 16.2766 | 19.035 | 3.2057 | 0.0551 | 0.0641 | -0.0722 | -0.1042 | -0.2486
2012-10-31 13:16 | 22.8996 | 19.0896 | 19.0174 | 18.9052 | 18.817 | 46.5023 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.0695 | 3.2059 | 0.0551 | 0.0201 | -0.0521 | -0.1643 | -0.2525
2012-10-31 13:16 | 22.8981 | 19.08 | 18.9919 | 18.9197 | 18.8195 | 46.4844 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.08 | 3.2046 | 0.0551 | 0 | -0.0881 | -0.1603 | -0.2605
2012-10-31 13:16 | 22.9063 | 19.0642 | 19.0241 | 18.948 | 18.8317 | 46.4878 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055518 | 0.90372 | 0.050173 | 16.2779 | 19.1243 | 3.2049 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1002 | -0.1763 | -0.2926
2012-10-31 13:16 | 22.8988 | 19.0607 | 19.0327 | 18.9044 | 18.8042 | 46.5029 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055522 | 0.9036 | 0.05017 | 16.2747 | 19.1008 | 3.2059 | 0.0551 | -0.0401 | -0.0681 | -0.1964 | -0.2966
2012-10-31 13:16 | 22.8981 | 19.1161 | 19.028 | 18.9398 | 18.7874 | 46.4907 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055534 | 0.9035 | 0.050175 | 16.2693 | 19.1642 | 3.2051 | 0.0551 | -0.0481 | -0.1362 | -0.2244 | -0.3768
2012-10-31 13:16 | 22.8981 | 19.064 | 18.9959 | 18.9478 | 18.7834 | 46.489 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90362 | 0.050179 | 16.2723 | 19.1241 | 3.205 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1282 | -0.1763 | -0.3407
2012-10-31 13:16 | 22.8966 | 19.0425 | 18.9944 | 18.9543 | 18.7819 | 46.4919 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.1507 | 3.2052 | 0.0551 | -0.1082 | -0.1563 | -0.1964 | -0.3688
2012-10-31 13:17 | 22.9026 | 19.0605 | 19.0525 | 18.9403 | 18.7879 | 46.4873 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.1286 | 3.2048 | 0.0551 | -0.0681 | -0.0761 | -0.1883 | -0.3407
2012-10-31 13:17 | 22.9115 | 19.0854 | 19.0293 | 18.9572 | 18.8169 | 46.4988 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055512 | 0.90365 | 0.050163 | 16.2784 | 19.1656 | 3.2056 | 0.0551 | -0.0802 | -0.1363 | -0.2084 | -0.3487
2012-10-31 13:17 | 22.9011 | 19.059 | 18.9949 | 18.9227 | 18.7864 | 46.4977 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055522 | 0.90357 | 0.050168 | 16.2742 | 19.1832 | 3.2056 | 0.0551 | -0.1242 | -0.1883 | -0.2605 | -0.3968
2012-10-31 13:17 | 22.9048 | 19.0707 | 19.0146 | 18.9385 | 18.8543 | 46.485 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.1869 | 3.2047 | 0.0551 | -0.1162 | -0.1723 | -0.2484 | -0.3326
2012-10-31 13:17 | 22.8966 | 19.0946 | 19.0385 | 18.9503 | 18.7859 | 46.4919 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055518 | 0.90352 | 0.050161 | 16.2743 | 19.1507 | 3.2052 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1122 | -0.2004 | -0.3648
2012-10-31 13:17 | 22.9033 | 19.0652 | 19.0372 | 18.945 | 18.8007 | 46.4832 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1774 | 3.2046 | 0.0551 | -0.1122 | -0.1402 | -0.2324 | -0.3767
2012-10-31 13:17 | 22.8988 | 19.0607 | 19.0287 | 18.9405 | 18.7881 | 46.485 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055525 | 0.90355 | 0.050169 | 16.2728 | 19.229 | 3.2047 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2003 | -0.2885 | -0.4409
2012-10-31 13:17 | 22.9026 | 19.0685 | 19.0004 | 18.9282 | 18.824 | 46.4855 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055512 | 0.90357 | 0.050159 | 16.2771 | 19.2127 | 3.2047 | 0.0551 | -0.1442 | -0.2123 | -0.2845 | -0.3887
2012-10-31 13:17 | 22.9033 | 19.0572 | 19.0211 | 18.957 | 18.8127 | 46.4832 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1734 | 3.2046 | 0.0551 | -0.1162 | -0.1523 | -0.2164 | -0.3607
2012-10-31 13:17 | 22.9056 | 19.0795 | 19.0114 | 18.9393 | 18.807 | 46.4838 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055518 | 0.90349 | 0.05016 | 16.2738 | 19.1637 | 3.2046 | 0.0551 | -0.0842 | -0.1523 | -0.2244 | -0.3567
2012-10-31 13:17 | 22.9108 | 19.0447 | 19.0246 | 18.9845 | 18.7721 | 46.4821 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055525 | 0.90349 | 0.050166 | 16.2717 | 19.1689 | 3.2045 | 0.0551 | -0.1242 | -0.1443 | -0.1844 | -0.3968
2012-10-31 13:17 | 22.9093 | 19.0712 | 19.0392 | 18.9149 | 18.8067 | 46.4861 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.1754 | 3.2048 | 0.0551 | -0.1042 | -0.1362 | -0.2605 | -0.3687
2012-10-31 13:17 | 22.9011 | 19.039 | 19.0149 | 18.9428 | 18.7945 | 46.4896 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055512 | 0.90343 | 0.050151 | 16.2745 | 19.1592 | 3.205 | 0.0551 | -0.1202 | -0.1443 | -0.2164 | -0.3647
2012-10-31 13:17 | 22.9101 | 19.076 | 19.0159 | 18.9678 | 18.7834 | 46.4838 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055503 | 0.9034 | 0.050141 | 16.2766 | 19.1642 | 3.2046 | 0.0551 | -0.0882 | -0.1483 | -0.1964 | -0.3808
2012-10-31 13:17 | 22.9048 | 19.0627 | 19.0427 | 18.9304 | 18.7901 | 46.4867 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055503 | 0.9035 | 0.050147 | 16.2784 | 19.1428 | 3.2048 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1001 | -0.2124 | -0.3527
2012-10-31 13:17 | 22.9138 | 19.0437 | 19.0156 | 18.9274 | 18.8192 | 46.4717 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90349 | 0.050169 | 16.2708 | 19.1278 | 3.2038 | 0.0551 | -0.0841 | -0.1122 | -0.2004 | -0.3086
2012-10-31 13:17 | 22.9071 | 19.0329 | 18.9889 | 18.9207 | 18.7884 | 46.4855 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1131 | 3.2047 | 0.0551 | -0.0802 | -0.1242 | -0.1924 | -0.3247
2012-10-31 13:17 | 22.9071 | 19.073 | 18.9849 | 18.9127 | 18.8005 | 46.4907 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055515 | 0.90357 | 0.050162 | 16.2762 | 19.1371 | 3.2051 | 0.0551 | -0.0641 | -0.1522 | -0.2244 | -0.3366
2012-10-31 13:17 | 22.8981 | 19.0199 | 19.0199 | 18.8917 | 18.7754 | 46.5 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.1281 | 3.2057 | 0.0551 | -0.1082 | -0.1082 | -0.2364 | -0.3527
2012-10-31 13:17 | 22.9115 | 19.0654 | 19.0133 | 18.9492 | 18.7968 | 46.4878 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055509 | 0.90357 | 0.050156 | 16.278 | 19.1335 | 3.2049 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1202 | -0.1843 | -0.3367
2012-10-31 13:17 | 22.9123 | 19.0822 | 18.9901 | 18.9019 | 18.8057 | 46.4815 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055509 | 0.90347 | 0.050151 | 16.2762 | 19.1143 | 3.2044 | 0.0551 | -0.0321 | -0.1242 | -0.2124 | -0.3086
2012-10-31 13:17 | 22.9138 | 19.0757 | 18.9835 | 18.9595 | 18.8232 | 46.4977 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1118 | 3.2056 | 0.0551 | -0.0361 | -0.1283 | -0.1523 | -0.2886
2012-10-31 13:17 | 22.8951 | 19.049 | 18.9809 | 18.9167 | 18.8286 | 46.489 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.1051 | 3.205 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1242 | -0.1884 | -0.2765
2012-10-31 13:17 | 22.9086 | 19.0705 | 18.9944 | 18.9463 | 18.7939 | 46.4913 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.05549 | 0.90353 | 0.050137 | 16.2828 | 19.1106 | 3.2051 | 0.0551 | -0.0401 | -0.1162 | -0.1643 | -0.3167
2012-10-31 13:18 | 22.916 | 19.0939 | 19.0018 | 18.9777 | 18.8094 | 46.4751 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055528 | 0.90349 | 0.050169 | 16.2708 | 19.118 | 3.204 | 0.0551 | -0.0241 | -0.1162 | -0.1403 | -0.3086
2012-10-31 13:18 | 22.8936 | 19.0555 | 18.9794 | 18.9112 | 18.803 | 46.4745 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055528 | 0.90353 | 0.050171 | 16.2716 | 19.1276 | 3.204 | 0.0551 | -0.0721 | -0.1482 | -0.2164 | -0.3246
2012-10-31 13:18 | 22.9011 | 19.059 | 19.0149 | 18.9267 | 18.7985 | 46.4803 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.1271 | 3.2044 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1122 | -0.2004 | -0.3286
2012-10-31 13:18 | 22.9033 | 19.0732 | 19.0051 | 18.9169 | 18.7886 | 46.4734 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1413 | 3.2039 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1362 | -0.2244 | -0.3527
2012-10-31 13:18 | 22.9033 | 19.0812 | 19.0692 | 18.9289 | 18.7806 | 46.4884 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1373 | 3.2049 | 0.0551 | -0.0561 | -0.0681 | -0.2084 | -0.3567
2012-10-31 13:18 | 22.9026 | 19.0845 | 19.0204 | 18.9403 | 18.8441 | 46.4745 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1326 | 3.204 | 0.0551 | -0.0481 | -0.1122 | -0.1923 | -0.2885
2012-10-31 13:18 | 22.8973 | 19.0752 | 18.9871 | 18.931 | 18.7907 | 46.4774 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.1353 | 3.2042 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1482 | -0.2043 | -0.3446
2012-10-31 13:18 | 22.8929 | 19.0668 | 18.9987 | 18.8985 | 18.7782 | 46.4769 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.1349 | 3.2041 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1362 | -0.2364 | -0.3567
2012-10-31 13:18 | 22.9018 | 19.0517 | 19.0196 | 18.9315 | 18.7751 | 46.4734 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055522 | 0.90346 | 0.050162 | 16.2721 | 19.1478 | 3.2039 | 0.0551 | -0.0961 | -0.1282 | -0.2163 | -0.3727
2012-10-31 13:18 | 22.9033 | 19.0452 | 19.0011 | 18.8889 | 18.8207 | 46.4722 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055522 | 0.90346 | 0.050162 | 16.2721 | 19.1453 | 3.2038 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1442 | -0.2564 | -0.3246
2012-10-31 13:18 | 22.8936 | 19.0355 | 18.9874 | 18.9353 | 18.7669 | 46.4873 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055515 | 0.90352 | 0.050159 | 16.2752 | 19.1356 | 3.2048 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1482 | -0.2003 | -0.3687
2012-10-31 13:18 | 22.8996 | 19.0615 | 18.9894 | 18.9052 | 18.801 | 46.4896 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055509 | 0.90356 | 0.050156 | 16.2777 | 19.1697 | 3.205 | 0.0551 | -0.1082 | -0.1803 | -0.2645 | -0.3687
2012-10-31 13:18 | 22.9003 | 19.0462 | 19.0101 | 18.9019 | 18.7536 | 46.4832 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.055512 | 0.9034 | 0.05015 | 16.274 | 19.1664 | 3.2046 | 0.0551 | -0.1202 | -0.1563 | -0.2645 | -0.4128
2012-10-31 13:18 | 22.9003 | 19.0582 | 18.9901 | 18.938 | 18.7856 | 46.4705 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055518 | 0.90344 | 0.050157 | 16.273 | 19.1584 | 3.2037 | 0.0551 | -0.1002 | -0.1683 | -0.2204 | -0.3728
2012-10-31 13:18 | 22.8996 | 19.0936 | 18.9974 | 18.9212 | 18.7889 | 46.478 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055503 | 0.90346 | 0.050145 | 16.2776 | 19.1617 | 3.2042 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1643 | -0.2405 | -0.3728
2012-10-31 13:18 | 22.9018 | 19.0317 | 18.9836 | 18.9274 | 18.7551 | 46.4653 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055525 | 0.9035 | 0.050167 | 16.272 | 19.1599 | 3.2033 | 0.0551 | -0.1282 | -0.1763 | -0.2325 | -0.4048
2012-10-31 13:18 | 22.8988 | 19.0607 | 19.0246 | 18.9164 | 18.7521 | 46.4861 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055509 | 0.90346 | 0.05015 | 16.2759 | 19.1408 | 3.2048 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1162 | -0.2244 | -0.3887
2012-10-31 13:18 | 22.9026 | 19.0645 | 19.0004 | 18.9282 | 18.812 | 46.485 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055506 | 0.90339 | 0.050143 | 16.2755 | 19.1526 | 3.2047 | 0.0551 | -0.0881 | -0.1522 | -0.2244 | -0.3406
2012-10-31 13:18 | 22.9011 | 19.0069 | 18.9869 | 18.9267 | 18.7704 | 46.485 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055503 | 0.9034 | 0.050141 | 16.2766 | 19.1632 | 3.2047 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1763 | -0.2365 | -0.3928
2012-10-31 13:18 | 22.8966 | 19.0345 | 19.0265 | 18.9142 | 18.7779 | 46.4751 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055515 | 0.90344 | 0.050155 | 16.2739 | 19.1587 | 3.204 | 0.0551 | -0.1242 | -0.1322 | -0.2445 | -0.3808
2012-10-31 13:18 | 22.9011 | 19.031 | 19.031 | 18.9308 | 18.7864 | 46.4699 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.1391 | 3.2036 | 0.0551 | -0.1081 | -0.1081 | -0.2083 | -0.3527
2012-10-31 13:18 | 22.8988 | 19.0367 | 18.9926 | 18.9445 | 18.7641 | 46.4751 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.1809 | 3.204 | 0.0551 | -0.1442 | -0.1883 | -0.2364 | -0.4168
2012-10-31 13:19 | 22.8966 | 19.0545 | 18.9944 | 18.9263 | 18.794 | 46.4803 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1547 | 3.2044 | 0.0551 | -0.1002 | -0.1603 | -0.2284 | -0.3607
2012-10-31 13:19 | 22.8944 | 19.0443 | 18.9842 | 18.9 | 18.7637 | 46.4751 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055506 | 0.90352 | 0.050151 | 16.2778 | 19.1124 | 3.204 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1282 | -0.2124 | -0.3487
2012-10-31 13:19 | 22.8914 | 19.0693 | 18.9932 | 18.913 | 18.7527 | 46.474 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055512 | 0.90344 | 0.050152 | 16.2748 | 19.0894 | 3.2039 | 0.0551 | -0.0201 | -0.0962 | -0.1764 | -0.3367
2012-10-31 13:19 | 22.8988 | 19.0567 | 19.0046 | 18.9485 | 18.7962 | 46.4682 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055503 | 0.9034 | 0.050141 | 16.2766 | 19.0767 | 3.2035 | 0.0551 | -0.02 | -0.0721 | -0.1282 | -0.2805
2012-10-31 13:19 | 22.8936 | 19.0715 | 18.9994 | 18.9353 | 18.7669 | 46.4751 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055509 | 0.9034 | 0.050147 | 16.2748 | 19.1036 | 3.204 | 0.0551 | -0.0321 | -0.1042 | -0.1683 | -0.3367
2012-10-31 13:19 | 22.9026 | 19.0645 | 18.9763 | 18.8801 | 18.7719 | 46.4699 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055509 | 0.90341 | 0.050148 | 16.2751 | 19.1567 | 3.2036 | 0.0551 | -0.0922 | -0.1804 | -0.2766 | -0.3848
2012-10-31 13:19 | 22.8936 | 19.0515 | 18.9994 | 18.9192 | 18.7749 | 46.4705 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055512 | 0.90344 | 0.050152 | 16.2748 | 19.1276 | 3.2037 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1282 | -0.2084 | -0.3527
2012-10-31 13:19 | 22.8958 | 19.0417 | 18.9856 | 18.9295 | 18.7811 | 46.4711 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055512 | 0.90339 | 0.050149 | 16.2737 | 19.1579 | 3.2037 | 0.0551 | -0.1162 | -0.1723 | -0.2284 | -0.3768
2012-10-31 13:19 | 22.8958 | 19.0297 | 18.9816 | 18.9214 | 18.7932 | 46.4717 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.0555 | 0.90336 | 0.050136 | 16.2767 | 19.1298 | 3.2038 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1482 | -0.2084 | -0.3366
2012-10-31 13:19 | 22.9026 | 19.1006 | 18.9964 | 18.9002 | 18.7759 | 46.4751 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055512 | 0.90336 | 0.050147 | 16.2732 | 19.1607 | 3.204 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1643 | -0.2605 | -0.3848
2012-10-31 13:19 | 22.9003 | 19.0622 | 18.966 | 18.9259 | 18.7576 | 46.4774 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055509 | 0.90343 | 0.050148 | 16.2754 | 19.1423 | 3.2042 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1763 | -0.2164 | -0.3847
2012-10-31 13:19 | 22.8966 | 19.0705 | 18.9703 | 18.8902 | 18.7779 | 46.467 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055506 | 0.90333 | 0.05014 | 16.2744 | 19.0745 | 3.2034 | 0.0551 | -0.004 | -0.1042 | -0.1843 | -0.2966
2012-10-31 13:19 | 22.9003 | 19.0622 | 18.9941 | 18.9139 | 18.7896 | 46.4728 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.0555 | 0.90334 | 0.050136 | 16.2765 | 19.1503 | 3.2038 | 0.0551 | -0.0881 | -0.1562 | -0.2364 | -0.3607
2012-10-31 13:19 | 22.9033 | 19.0452 | 18.973 | 18.9289 | 18.7766 | 46.4769 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055503 | 0.90334 | 0.050138 | 16.2756 | 19.0692 | 3.2041 | 0.0551 | -0.024 | -0.0962 | -0.1403 | -0.2926
2012-10-31 13:19 | 22.9003 | 19.0742 | 18.9821 | 18.9139 | 18.7375 | 46.4722 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055515 | 0.90344 | 0.050155 | 16.2739 | 19.0862 | 3.2038 | 0.0551 | -0.012 | -0.1041 | -0.1723 | -0.3487
2012-10-31 13:19 | 22.9063 | 19.0081 | 18.936 | 18.9159 | 18.7836 | 46.4786 | 0.014222 | 0.3455 | 0.004914 | 24.2933 | 0.055525 | 0.90349 | 0.050166 | 16.2717 | 19.0802 | 3.2042 | 0.0551 | -0.0721 | -0.1442 | -0.1643 | -0.2966
2012-10-31 13:19 | 22.9048 | 19.0907 | 18.9745 | 18.9144 | 18.7741 | 46.4693 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055525 | 0.90349 | 0.050166 | 16.2717 | 19.0867 | 3.2036 | 0.0551 | 0.004 | -0.1122 | -0.1723 | -0.3126
2012-10-31 13:19 | 22.9071 | 19.081 | 18.9728 | 18.9167 | 18.7604 | 46.4826 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055503 | 0.90341 | 0.050142 | 16.2769 | 19.045 | 3.2045 | 0.0551 | 0.036 | -0.0722 | -0.1283 | -0.2846
2012-10-31 13:19 | 22.9033 | 19.0612 | 18.953 | 18.8929 | 18.7125 | 46.4728 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.0555 | 0.90324 | 0.05013 | 16.2746 | 19.0732 | 3.2038 | 0.0551 | -0.012 | -0.1202 | -0.1803 | -0.3607
2012-10-31 13:19 | 22.9101 | 19.0159 | 18.9518 | 18.9157 | 18.7594 | 46.4688 | 0.014206 | 0.3456 | 0.00491 | 24.3277 | 0.055506 | 0.90321 | 0.050134 | 16.2723 | 19.06 | 3.2036 | 0.055 | -0.0441 | -0.1082 | -0.1443 | -0.3006
2012-10-31 13:19 | 22.9078 | 19.0737 | 18.9415 | 18.8894 | 18.741 | 46.4717 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.0555 | 0.90339 | 0.050138 | 16.2772 | 19.0457 | 3.2038 | 0.0551 | 0.028 | -0.1042 | -0.1563 | -0.3047
2012-10-31 13:19 | 22.9101 | 19.064 | 18.9117 | 18.8796 | 18.7233 | 46.4757 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.0555 | 0.90336 | 0.050136 | 16.2767 | 19.088 | 3.204 | 0.0551 | -0.024 | -0.1763 | -0.2084 | -0.3647
2012-10-31 13:19 | 22.9145 | 19.0524 | 18.9281 | 18.9121 | 18.7517 | 46.4699 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055496 | 0.90323 | 0.050125 | 16.2755 | 19.0884 | 3.2036 | 0.055 | -0.036 | -0.1603 | -0.1763 | -0.3367
2012-10-31 13:20 | 22.9228 | 19.0807 | 18.9404 | 18.8963 | 18.76 | 46.4705 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.0555 | 0.90331 | 0.050134 | 16.2759 | 19.0967 | 3.2037 | 0.055 | -0.016 | -0.1563 | -0.2004 | -0.3367
2012-10-31 13:20 | 22.9108 | 19.0407 | 18.9364 | 18.8643 | 18.74 | 46.4693 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.90337 | 0.050151 | 16.2726 | 19.1248 | 3.2036 | 0.0551 | -0.0841 | -0.1884 | -0.2605 | -0.3848
2012-10-31 13:20 | 22.9198 | 19.0537 | 18.9735 | 18.8893 | 18.7731 | 46.4693 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055496 | 0.90331 | 0.05013 | 16.2771 | 19.1098 | 3.2036 | 0.055 | -0.0561 | -0.1363 | -0.2205 | -0.3367
2012-10-31 13:20 | 22.9175 | 19.0714 | 18.9231 | 18.9311 | 18.7467 | 46.474 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055506 | 0.90337 | 0.050143 | 16.2752 | 19.1115 | 3.2039 | 0.0551 | -0.0401 | -0.1884 | -0.1804 | -0.3648
2012-10-31 13:20 | 22.9175 | 19.0113 | 18.887 | 18.9391 | 18.7467 | 46.4699 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.0555 | 0.90326 | 0.050131 | 16.2749 | 19.0914 | 3.2036 | 0.055 | -0.0801 | -0.2044 | -0.1523 | -0.3447
2012-10-31 13:20 | 22.9198 | 19.0256 | 18.9615 | 18.9214 | 18.753 | 46.4728 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.0555 | 0.90334 | 0.050136 | 16.2765 | 19.0577 | 3.2038 | 0.0551 | -0.0321 | -0.0962 | -0.1363 | -0.3047
2012-10-31 13:20 | 22.9205 | 19.0664 | 18.9582 | 18.9021 | 18.7497 | 46.4693 | 0.014206 | 0.34556 | 0.004909 | 24.3247 | 0.055493 | 0.90341 | 0.050133 | 16.2798 | 19.0664 | 3.2036 | 0.055 | 0 | -0.1082 | -0.1643 | -0.3167
2012-10-31 13:20 | 22.9213 | 18.991 | 18.9349 | 18.8988 | 18.7425 | 46.4653 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055503 | 0.90336 | 0.050139 | 16.2758 | 19.0992 | 3.2033 | 0.0551 | -0.1082 | -0.1643 | -0.2004 | -0.3567
2012-10-31 13:20 | 22.9235 | 19.0253 | 18.9331 | 18.861 | 18.7607 | 46.4618 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05549 | 0.9034 | 0.05013 | 16.2804 | 19.1215 | 3.2031 | 0.055 | -0.0962 | -0.1884 | -0.2605 | -0.3608
2012-10-31 13:20 | 22.925 | 19.0348 | 18.9466 | 18.8544 | 18.7462 | 46.4722 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055493 | 0.90323 | 0.050123 | 16.2764 | 19.1029 | 3.2038 | 0.055 | -0.0681 | -0.1563 | -0.2485 | -0.3567
2012-10-31 13:20 | 22.925 | 19.0549 | 18.9547 | 18.8905 | 18.7622 | 46.4734 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055493 | 0.90316 | 0.050119 | 16.2751 | 19.131 | 3.2039 | 0.055 | -0.0761 | -0.1763 | -0.2405 | -0.3688
2012-10-31 13:20 | 22.9228 | 19.0406 | 18.9565 | 18.8763 | 18.7119 | 46.4693 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055515 | 0.90324 | 0.050143 | 16.2702 | 19.0967 | 3.2036 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1402 | -0.2204 | -0.3848
2012-10-31 13:20 | 22.9302 | 19.056 | 18.9639 | 18.8797 | 18.7394 | 46.4601 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055506 | 0.9034 | 0.050144 | 16.2757 | 19.1242 | 3.203 | 0.0551 | -0.0682 | -0.1603 | -0.2445 | -0.3848
2012-10-31 13:20 | 22.9168 | 19.0547 | 18.9585 | 18.8863 | 18.754 | 46.4613 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1548 | 3.203 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1963 | -0.2685 | -0.4008
2012-10-31 13:20 | 22.922 | 19.0719 | 18.9837 | 18.8915 | 18.7753 | 46.4659 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055509 | 0.90326 | 0.050139 | 16.2722 | 19.128 | 3.2034 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1443 | -0.2365 | -0.3527
2012-10-31 13:20 | 22.9258 | 19.0557 | 18.9715 | 18.8713 | 18.735 | 46.452 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.0555 | 0.90317 | 0.050126 | 16.2733 | 19.0957 | 3.2024 | 0.055 | -0.04 | -0.1242 | -0.2244 | -0.3607
2012-10-31 13:20 | 22.9287 | 19.0225 | 18.9864 | 18.8902 | 18.7659 | 46.4589 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055496 | 0.90323 | 0.050125 | 16.2755 | 19.1146 | 3.2029 | 0.055 | -0.0921 | -0.1282 | -0.2244 | -0.3487
2012-10-31 13:20 | 22.925 | 19.0589 | 18.9386 | 18.8785 | 18.7582 | 46.4485 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055506 | 0.9033 | 0.050139 | 16.2739 | 19.151 | 3.2022 | 0.0551 | -0.0921 | -0.2124 | -0.2725 | -0.3928
2012-10-31 13:20 | 22.9317 | 19.0656 | 18.9654 | 18.8611 | 18.797 | 46.4578 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.0555 | 0.9034 | 0.050139 | 16.2775 | 19.1617 | 3.2028 | 0.0551 | -0.0961 | -0.1963 | -0.3006 | -0.3647
2012-10-31 13:20 | 22.9302 | 19.0761 | 19.0039 | 18.9118 | 18.7514 | 46.4566 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.0555 | 0.90331 | 0.050134 | 16.2759 | 19.1762 | 3.2027 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1723 | -0.2644 | -0.4248
2012-10-31 13:20 | 22.919 | 19.0128 | 18.9927 | 18.9086 | 18.7723 | 46.4624 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055515 | 0.90336 | 0.05015 | 16.2723 | 19.109 | 3.2031 | 0.0551 | -0.0962 | -0.1163 | -0.2004 | -0.3367
2012-10-31 13:20 | 22.9228 | 19.0647 | 18.9525 | 18.9284 | 18.764 | 46.4578 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055496 | 0.90344 | 0.050138 | 16.2794 | 19.1608 | 3.2028 | 0.0551 | -0.0961 | -0.2083 | -0.2324 | -0.3968
2012-10-31 13:20 | 22.9243 | 19.0662 | 18.978 | 18.9179 | 18.7495 | 46.4595 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055496 | 0.90316 | 0.050121 | 16.2742 | 19.1423 | 3.2029 | 0.055 | -0.0761 | -0.1643 | -0.2244 | -0.3928
2012-10-31 13:21 | 22.9228 | 19.0406 | 18.9645 | 18.8963 | 18.736 | 46.4497 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055503 | 0.90337 | 0.05014 | 16.2761 | 19.1248 | 3.2022 | 0.0551 | -0.0842 | -0.1603 | -0.2285 | -0.3888
2012-10-31 13:21 | 22.9243 | 19.0622 | 18.954 | 18.8938 | 18.7254 | 46.4641 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055493 | 0.90341 | 0.050133 | 16.2798 | 19.1583 | 3.2032 | 0.0551 | -0.0961 | -0.2043 | -0.2645 | -0.4329
2012-10-31 13:21 | 22.9265 | 19.0243 | 18.9201 | 18.888 | 18.6996 | 46.4561 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055509 | 0.90334 | 0.050144 | 16.2738 | 19.1205 | 3.2027 | 0.0551 | -0.0962 | -0.2004 | -0.2325 | -0.4209
2012-10-31 13:21 | 22.9332 | 19.0631 | 18.9669 | 18.8707 | 18.7664 | 46.4601 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055503 | 0.90331 | 0.050137 | 16.275 | 19.1352 | 3.203 | 0.0551 | -0.0721 | -0.1683 | -0.2645 | -0.3688
2012-10-31 13:21 | 22.919 | 19.0208 | 18.9166 | 18.8765 | 18.7322 | 46.4647 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055512 | 0.90344 | 0.050152 | 16.2748 | 19.125 | 3.2033 | 0.0551 | -0.1042 | -0.2084 | -0.2485 | -0.3928
2012-10-31 13:21 | 22.9272 | 19.041 | 18.9248 | 18.8847 | 18.7484 | 46.4618 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055496 | 0.90341 | 0.050136 | 16.2789 | 19.1011 | 3.2031 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1763 | -0.2164 | -0.3527
2012-10-31 13:21 | 22.9265 | 19.0443 | 18.9562 | 18.868 | 18.7397 | 46.4641 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055506 | 0.90331 | 0.050139 | 16.2742 | 19.1445 | 3.2032 | 0.0551 | -0.1002 | -0.1883 | -0.2765 | -0.4048
2012-10-31 13:21 | 22.9258 | 19.0036 | 18.9474 | 18.8873 | 18.7269 | 46.4618 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055503 | 0.90339 | 0.050141 | 16.2763 | 19.0757 | 3.2031 | 0.0551 | -0.0721 | -0.1283 | -0.1884 | -0.3488
2012-10-31 13:21 | 22.9198 | 19.0577 | 18.9294 | 18.8973 | 18.741 | 46.4572 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055506 | 0.90333 | 0.05014 | 16.2744 | 19.0857 | 3.2028 | 0.0551 | -0.028 | -0.1563 | -0.1884 | -0.3447
2012-10-31 13:21 | 22.9086 | 19.0665 | 18.9222 | 18.8501 | 18.7458 | 46.4537 | 0.014209 | 0.34564 | 0.004911 | 24.3256 | 0.055512 | 0.90353 | 0.050157 | 16.2763 | 19.1066 | 3.2025 | 0.0551 | -0.0401 | -0.1844 | -0.2565 | -0.3608
2012-10-31 13:21 | 22.9138 | 19.0637 | 18.9354 | 18.8833 | 18.751 | 46.4503 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055515 | 0.90329 | 0.050146 | 16.271 | 19.1238 | 3.2023 | 0.0551 | -0.0601 | -0.1884 | -0.2405 | -0.3728
2012-10-31 13:21 | 22.919 | 19.0529 | 18.8925 | 18.9206 | 18.7482 | 46.4509 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055512 | 0.90339 | 0.050149 | 16.2737 | 19.0769 | 3.2023 | 0.0551 | -0.024 | -0.1844 | -0.1563 | -0.3287
2012-10-31 13:21 | 22.9205 | 19.0504 | 18.9341 | 18.89 | 18.7176 | 46.4549 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055496 | 0.90339 | 0.050134 | 16.2784 | 19.0944 | 3.2026 | 0.0551 | -0.044 | -0.1603 | -0.2044 | -0.3768
2012-10-31 13:21 | 22.9138 | 19.0677 | 18.8633 | 18.8673 | 18.751 | 46.4387 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055503 | 0.9035 | 0.050147 | 16.2784 | 19.0837 | 3.2015 | 0.0551 | -0.016 | -0.2204 | -0.2164 | -0.3327
2012-10-31 13:21 | 22.9145 | 19.0363 | 18.9361 | 18.884 | 18.7196 | 46.4549 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055512 | 0.90346 | 0.050153 | 16.275 | 19.1405 | 3.2026 | 0.0551 | -0.1042 | -0.2044 | -0.2565 | -0.4209
2012-10-31 13:21 | 22.9086 | 19.0264 | 18.9142 | 18.8541 | 18.7659 | 46.467 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055503 | 0.9033 | 0.050136 | 16.2748 | 19.1146 | 3.2034 | 0.0551 | -0.0882 | -0.2004 | -0.2605 | -0.3487
2012-10-31 13:21 | 22.913 | 19.0509 | 18.9467 | 18.8705 | 18.7863 | 46.4503 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055506 | 0.9033 | 0.050139 | 16.2739 | 19.1671 | 3.2023 | 0.0551 | -0.1162 | -0.2204 | -0.2966 | -0.3808
2012-10-31 13:21 | 22.9153 | 19.0171 | 18.9369 | 18.9009 | 18.7445 | 46.4578 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055509 | 0.90337 | 0.050145 | 16.2743 | 19.2174 | 3.2028 | 0.0551 | -0.2003 | -0.2805 | -0.3165 | -0.4729
2012-10-31 13:21 | 22.9093 | 19.0832 | 18.9189 | 18.8588 | 18.7305 | 46.4532 | 0.014216 | 0.34566 | 0.004914 | 24.3147 | 0.055496 | 0.9033 | 0.050129 | 16.2768 | 19.2154 | 3.2025 | 0.055 | -0.1322 | -0.2965 | -0.3566 | -0.4849
2012-10-31 13:21 | 22.9101 | 19.044 | 18.9357 | 18.8756 | 18.7473 | 46.4543 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055515 | 0.90341 | 0.050153 | 16.2734 | 19.1962 | 3.2026 | 0.0551 | -0.1522 | -0.2605 | -0.3206 | -0.4489
2012-10-31 13:21 | 22.9183 | 19.0041 | 18.9439 | 18.9079 | 18.7395 | 46.4589 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055515 | 0.90339 | 0.050151 | 16.2728 | 19.1844 | 3.2029 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2405 | -0.2765 | -0.4449
2012-10-31 13:21 | 22.9041 | 19.0099 | 18.9097 | 18.8335 | 18.7293 | 46.4497 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.0555 | 0.9033 | 0.050133 | 16.2757 | 19.1862 | 3.2022 | 0.0551 | -0.1763 | -0.2765 | -0.3527 | -0.4569
2012-10-31 13:21 | 22.9101 | 18.9999 | 18.9037 | 18.8836 | 18.7433 | 46.4433 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055512 | 0.90336 | 0.050147 | 16.2732 | 19.1682 | 3.2018 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2645 | -0.2846 | -0.4249
2012-10-31 13:21 | 22.9086 | 19.0224 | 18.9623 | 18.8741 | 18.7619 | 46.4578 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055515 | 0.90337 | 0.050151 | 16.2726 | 19.1907 | 3.2028 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2284 | -0.3166 | -0.4288
2012-10-31 13:22 | 22.9108 | 19.0567 | 18.9565 | 18.8683 | 18.74 | 46.4503 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055512 | 0.90331 | 0.050145 | 16.2724 | 19.2249 | 3.2023 | 0.0551 | -0.1682 | -0.2684 | -0.3566 | -0.4849
2012-10-31 13:22 | 22.9078 | 19.0296 | 18.9415 | 18.9094 | 18.7651 | 46.4549 | 0.014212 | 0.34567 | 0.004913 | 24.3225 | 0.0555 | 0.90339 | 0.050138 | 16.2772 | 19.1779 | 3.2026 | 0.0551 | -0.1483 | -0.2364 | -0.2685 | -0.4128
2012-10-31 13:22 | 22.9145 | 19.0684 | 18.9361 | 18.9081 | 18.7277 | 46.4561 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055515 | 0.9034 | 0.050152 | 16.2731 | 19.2246 | 3.2027 | 0.0551 | -0.1562 | -0.2885 | -0.3165 | -0.4969
2012-10-31 13:22 | 22.9078 | 19.0096 | 18.9535 | 18.8453 | 18.7851 | 46.4509 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055503 | 0.90337 | 0.05014 | 16.2761 | 19.1819 | 3.2023 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2284 | -0.3366 | -0.3968
2012-10-31 13:22 | 22.9115 | 19.0333 | 18.9371 | 18.873 | 18.7287 | 46.4584 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055493 | 0.90339 | 0.050132 | 16.2793 | 19.1656 | 3.2028 | 0.055 | -0.1323 | -0.2285 | -0.2926 | -0.4369
2012-10-31 13:22 | 22.916 | 19.0939 | 18.9577 | 18.9096 | 18.7372 | 46.4445 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055512 | 0.90337 | 0.050148 | 16.2735 | 19.1701 | 3.2019 | 0.0551 | -0.0762 | -0.2124 | -0.2605 | -0.4329
2012-10-31 13:22 | 22.9138 | 19.0396 | 18.9194 | 18.8713 | 18.747 | 46.4549 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055493 | 0.90327 | 0.050125 | 16.2772 | 19.1318 | 3.2026 | 0.055 | -0.0922 | -0.2124 | -0.2605 | -0.3848
2012-10-31 13:22 | 22.916 | 19.0098 | 18.9457 | 18.8895 | 18.7572 | 46.4462 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.0555 | 0.90327 | 0.050131 | 16.2751 | 19.142 | 3.202 | 0.055 | -0.1322 | -0.1963 | -0.2525 | -0.3848
2012-10-31 13:22 | 22.9093 | 19.0472 | 18.9229 | 18.8949 | 18.7425 | 46.4566 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055512 | 0.90343 | 0.050151 | 16.2745 | 19.1473 | 3.2027 | 0.0551 | -0.1001 | -0.2244 | -0.2524 | -0.4048
2012-10-31 13:22 | 22.9153 | 19.0772 | 18.989 | 18.8167 | 18.7204 | 46.4497 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055515 | 0.90333 | 0.050148 | 16.2718 | 19.1493 | 3.2022 | 0.0551 | -0.0721 | -0.1603 | -0.3326 | -0.4289
2012-10-31 13:22 | 22.9123 | 19.0422 | 18.9019 | 18.8818 | 18.7495 | 46.452 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055515 | 0.9034 | 0.050152 | 16.2731 | 19.1543 | 3.2024 | 0.0551 | -0.1121 | -0.2524 | -0.2725 | -0.4048
2012-10-31 13:22 | 22.9108 | 19.0487 | 18.9445 | 18.8803 | 18.744 | 46.4497 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055518 | 0.90349 | 0.05016 | 16.2738 | 19.1288 | 3.2022 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1843 | -0.2485 | -0.3848
2012-10-31 13:22 | 22.9198 | 19.0176 | 18.9615 | 18.8733 | 18.761 | 46.4509 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055512 | 0.90337 | 0.050148 | 16.2735 | 19.0817 | 3.2023 | 0.0551 | -0.0641 | -0.1202 | -0.2084 | -0.3207
2012-10-31 13:22 | 22.913 | 19.0308 | 18.9667 | 18.8585 | 18.7382 | 46.4503 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055509 | 0.90341 | 0.050148 | 16.2751 | 19.0589 | 3.2023 | 0.0551 | -0.0281 | -0.0922 | -0.2004 | -0.3207
2012-10-31 13:22 | 22.9048 | 19.0306 | 18.9064 | 18.8583 | 18.734 | 46.4503 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.0867 | 3.2023 | 0.0551 | -0.0561 | -0.1803 | -0.2284 | -0.3527
2012-10-31 13:22 | 22.9183 | 19.0361 | 18.956 | 18.8638 | 18.7756 | 46.4393 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05549 | 0.90337 | 0.050128 | 16.2799 | 19.1083 | 3.2015 | 0.055 | -0.0722 | -0.1523 | -0.2445 | -0.3327
2012-10-31 13:22 | 22.9108 | 19.0246 | 18.9725 | 18.8763 | 18.7039 | 46.4514 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055525 | 0.90344 | 0.050164 | 16.2709 | 19.0567 | 3.2024 | 0.0551 | -0.0321 | -0.0842 | -0.1804 | -0.3528
2012-10-31 13:22 | 22.8988 | 19.0246 | 18.9124 | 18.8603 | 18.7841 | 46.4514 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1128 | 3.2024 | 0.0551 | -0.0882 | -0.2004 | -0.2525 | -0.3287
2012-10-31 13:22 | 22.9063 | 19.0201 | 18.968 | 18.8959 | 18.7315 | 46.4457 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055512 | 0.90333 | 0.050146 | 16.2727 | 19.0963 | 3.202 | 0.0551 | -0.0762 | -0.1283 | -0.2004 | -0.3648
2012-10-31 13:22 | 22.9011 | 19.0029 | 18.9789 | 18.8666 | 18.7223 | 46.4439 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055512 | 0.90334 | 0.050146 | 16.2729 | 19.079 | 3.2018 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1001 | -0.2124 | -0.3567
2012-10-31 13:22 | 22.9003 | 19.0542 | 18.95 | 18.9019 | 18.6934 | 46.4503 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055518 | 0.90334 | 0.050152 | 16.2712 | 19.0622 | 3.2023 | 0.0551 | -0.008 | -0.1122 | -0.1603 | -0.3688
2012-10-31 13:22 | 22.8996 | 19.0254 | 18.9613 | 18.8651 | 18.7128 | 46.4485 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.0555 | 0.90337 | 0.050137 | 16.277 | 19.0735 | 3.2022 | 0.055 | -0.0481 | -0.1122 | -0.2084 | -0.3607
2012-10-31 13:22 | 22.9026 | 18.9844 | 18.9403 | 18.8681 | 18.7278 | 46.4428 | 0.014238 | 0.34548 | 0.004919 | 24.265 | 0.055512 | 0.9034 | 0.05015 | 16.274 | 19.0605 | 3.2018 | 0.0551 | -0.0761 | -0.1202 | -0.1924 | -0.3327
2012-10-31 13:22 | 22.9056 | 19.0555 | 18.9753 | 18.9152 | 18.7188 | 46.4393 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055515 | 0.90359 | 0.050163 | 16.2765 | 19.1036 | 3.2015 | 0.0551 | -0.0481 | -0.1283 | -0.1884 | -0.3848
2012-10-31 13:23 | 22.8996 | 19.0054 | 18.9373 | 18.8371 | 18.7408 | 46.448 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055509 | 0.90343 | 0.050148 | 16.2754 | 19.0936 | 3.2021 | 0.0551 | -0.0882 | -0.1563 | -0.2565 | -0.3528
2012-10-31 13:23 | 22.9071 | 19.041 | 18.9528 | 18.9007 | 18.7443 | 46.4405 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055518 | 0.90346 | 0.050158 | 16.2732 | 19.1091 | 3.2016 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1563 | -0.2084 | -0.3648
2012-10-31 13:23 | 22.9048 | 19.0106 | 18.9585 | 18.8783 | 18.7099 | 46.43 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055522 | 0.9034 | 0.050159 | 16.271 | 19.0907 | 3.2009 | 0.0551 | -0.0801 | -0.1322 | -0.2124 | -0.3808
2012-10-31 13:23 | 22.9048 | 19.0186 | 18.9745 | 18.8623 | 18.738 | 46.4451 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055509 | 0.90346 | 0.05015 | 16.2759 | 19.0867 | 3.2019 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1122 | -0.2244 | -0.3487
2012-10-31 13:23 | 22.9056 | 19.0114 | 18.9914 | 18.8711 | 18.7549 | 46.4387 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.0755 | 3.2015 | 0.0551 | -0.0641 | -0.0841 | -0.2044 | -0.3206
2012-10-31 13:23 | 22.8996 | 19.0214 | 18.9774 | 18.8611 | 18.7448 | 46.4457 | 0.014247 | 0.3456 | 0.004924 | 24.2577 | 0.055528 | 0.90343 | 0.050166 | 16.2698 | 19.0415 | 3.202 | 0.0551 | -0.0201 | -0.0641 | -0.1804 | -0.2967
2012-10-31 13:23 | 22.8973 | 19.0312 | 18.963 | 18.8588 | 18.7185 | 46.4457 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055512 | 0.90349 | 0.050154 | 16.2755 | 19.0552 | 3.202 | 0.0551 | -0.024 | -0.0922 | -0.1964 | -0.3367
2012-10-31 13:23 | 22.9011 | 19.0189 | 18.9588 | 18.8546 | 18.7383 | 46.4335 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055509 | 0.9034 | 0.050147 | 16.2748 | 19.071 | 3.2011 | 0.0551 | -0.0521 | -0.1122 | -0.2164 | -0.3327
2012-10-31 13:23 | 22.8936 | 19.0194 | 18.9473 | 18.8752 | 18.7188 | 46.4335 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055509 | 0.90323 | 0.050137 | 16.2717 | 19.0996 | 3.2011 | 0.0551 | -0.0802 | -0.1523 | -0.2244 | -0.3808
2012-10-31 13:23 | 22.9011 | 19.031 | 18.9869 | 18.8466 | 18.7624 | 46.4347 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055522 | 0.90331 | 0.050154 | 16.2695 | 19.0991 | 3.2012 | 0.0551 | -0.0681 | -0.1122 | -0.2525 | -0.3367
2012-10-31 13:23 | 22.9003 | 19.0302 | 19.0101 | 18.8979 | 18.7696 | 46.4399 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055496 | 0.90323 | 0.050125 | 16.2755 | 19.1503 | 3.2016 | 0.055 | -0.1201 | -0.1402 | -0.2524 | -0.3807
2012-10-31 13:23 | 22.8981 | 19.0199 | 18.9799 | 18.8797 | 18.7393 | 46.4324 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.055506 | 0.90323 | 0.050135 | 16.2726 | 19.1642 | 3.201 | 0.0551 | -0.1443 | -0.1843 | -0.2845 | -0.4249
2012-10-31 13:23 | 22.9033 | 18.9971 | 18.953 | 18.8528 | 18.7686 | 46.4393 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055503 | 0.90333 | 0.050137 | 16.2753 | 19.1814 | 3.2015 | 0.0551 | -0.1843 | -0.2284 | -0.3286 | -0.4128
2012-10-31 13:23 | 22.9056 | 18.9914 | 19.0034 | 18.8431 | 18.7589 | 46.437 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055503 | 0.90343 | 0.050143 | 16.2771 | 19.1877 | 3.2014 | 0.0551 | -0.1963 | -0.1843 | -0.3446 | -0.4288
2012-10-31 13:23 | 22.8936 | 19.0034 | 18.9754 | 18.8551 | 18.7348 | 46.4341 | 0.014244 | 0.34566 | 0.004924 | 24.2669 | 0.055509 | 0.9033 | 0.050141 | 16.273 | 19.1757 | 3.2012 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2003 | -0.3206 | -0.4409
2012-10-31 13:23 | 22.9078 | 19.0296 | 18.9735 | 18.8453 | 18.7731 | 46.4376 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055503 | 0.90334 | 0.050138 | 16.2756 | 19.1659 | 3.2014 | 0.0551 | -0.1363 | -0.1924 | -0.3206 | -0.3928
2012-10-31 13:23 | 22.8988 | 18.9846 | 18.9846 | 18.8483 | 18.7481 | 46.4335 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.0555 | 0.90334 | 0.050136 | 16.2765 | 19.1488 | 3.2011 | 0.0551 | -0.1642 | -0.1642 | -0.3005 | -0.4007
2012-10-31 13:23 | 22.9063 | 19.0522 | 19.0041 | 18.8959 | 18.7435 | 46.4405 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055512 | 0.90334 | 0.050146 | 16.2729 | 19.1363 | 3.2016 | 0.0551 | -0.0841 | -0.1322 | -0.2404 | -0.3928
2012-10-31 13:23 | 22.8914 | 18.9812 | 18.9892 | 18.8489 | 18.7567 | 46.4381 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.0555 | 0.90346 | 0.050142 | 16.2785 | 19.1455 | 3.2014 | 0.0551 | -0.1643 | -0.1563 | -0.2966 | -0.3888
2012-10-31 13:23 | 22.8988 | 19.0086 | 19.0046 | 18.8363 | 18.7521 | 46.422 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055509 | 0.90343 | 0.050148 | 16.2754 | 19.1609 | 3.2003 | 0.0551 | -0.1523 | -0.1563 | -0.3246 | -0.4088
2012-10-31 13:23 | 22.8981 | 18.9999 | 18.9879 | 18.8396 | 18.7474 | 46.4347 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055515 | 0.90346 | 0.050155 | 16.2741 | 19.1642 | 3.2012 | 0.0551 | -0.1643 | -0.1763 | -0.3246 | -0.4168
2012-10-31 13:23 | 22.8899 | 19.0157 | 18.9757 | 18.9035 | 18.7151 | 46.4399 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055509 | 0.90329 | 0.05014 | 16.2728 | 19.1199 | 3.2016 | 0.0551 | -0.1042 | -0.1442 | -0.2164 | -0.4048
2012-10-31 13:23 | 22.8988 | 19.0327 | 18.9846 | 18.8723 | 18.736 | 46.4254 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055512 | 0.90336 | 0.050147 | 16.2732 | 19.1328 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1001 | -0.1482 | -0.2605 | -0.3968
2012-10-31 13:23 | 22.8929 | 18.9827 | 19.0228 | 18.9025 | 18.7742 | 46.4399 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055509 | 0.90334 | 0.050144 | 16.2738 | 19.1389 | 3.2016 | 0.0551 | -0.1562 | -0.1161 | -0.2364 | -0.3647
2012-10-31 13:23 | 22.8944 | 19.0002 | 19.0162 | 18.8599 | 18.7437 | 46.4457 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055503 | 0.90329 | 0.050135 | 16.2745 | 19.1645 | 3.202 | 0.0551 | -0.1643 | -0.1483 | -0.3046 | -0.4208
2012-10-31 13:24 | 22.8988 | 18.9806 | 18.9966 | 18.8443 | 18.7481 | 46.4277 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.05549 | 0.90326 | 0.050122 | 16.2778 | 19.1288 | 3.2007 | 0.055 | -0.1482 | -0.1322 | -0.2845 | -0.3807
2012-10-31 13:24 | 22.8914 | 18.9972 | 18.9972 | 18.881 | 18.7366 | 46.4439 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055506 | 0.90337 | 0.050143 | 16.2752 | 19.1535 | 3.2018 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1563 | -0.2725 | -0.4169
2012-10-31 13:24 | 22.8884 | 18.9621 | 19.0062 | 18.886 | 18.7697 | 46.4329 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055515 | 0.90337 | 0.050151 | 16.2726 | 19.1945 | 3.2011 | 0.0551 | -0.2324 | -0.1883 | -0.3085 | -0.4248
2012-10-31 13:24 | 22.8899 | 19.0157 | 19.0117 | 18.8314 | 18.7512 | 46.43 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055512 | 0.90344 | 0.050152 | 16.2748 | 19.172 | 3.2009 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1603 | -0.3406 | -0.4208
2012-10-31 13:24 | 22.8839 | 18.9777 | 19.0258 | 18.8574 | 18.7131 | 46.4254 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055506 | 0.90331 | 0.050139 | 16.2742 | 19.15 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1242 | -0.2926 | -0.4369
2012-10-31 13:24 | 22.8899 | 19.0238 | 19.0278 | 18.8755 | 18.7351 | 46.441 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055493 | 0.90327 | 0.050125 | 16.2772 | 19.2281 | 3.2016 | 0.055 | -0.2043 | -0.2003 | -0.3526 | -0.493
2012-10-31 13:24 | 22.8891 | 19.0109 | 18.9909 | 18.8666 | 18.7704 | 46.4254 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055506 | 0.90324 | 0.050135 | 16.2729 | 19.2072 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1963 | -0.2163 | -0.3406 | -0.4368
2012-10-31 13:24 | 22.8914 | 19.0213 | 19.0533 | 18.893 | 18.7727 | 46.4324 | 0.014219 | 0.3457 | 0.004916 | 24.3126 | 0.055506 | 0.90327 | 0.050137 | 16.2734 | 19.1815 | 3.201 | 0.0551 | -0.1602 | -0.1282 | -0.2885 | -0.4088
2012-10-31 13:24 | 22.8884 | 19.0102 | 19.0142 | 18.8539 | 18.7417 | 46.4248 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055496 | 0.90333 | 0.050131 | 16.2774 | 19.1985 | 3.2005 | 0.055 | -0.1883 | -0.1843 | -0.3446 | -0.4568
2012-10-31 13:24 | 22.8801 | 19.0019 | 19.01 | 18.9017 | 18.7414 | 46.4306 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055515 | 0.90334 | 0.050149 | 16.2721 | 19.2023 | 3.2009 | 0.0551 | -0.2004 | -0.1923 | -0.3006 | -0.4609
2012-10-31 13:24 | 22.8787 | 18.9565 | 18.9765 | 18.8763 | 18.728 | 46.4295 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055509 | 0.90339 | 0.050146 | 16.2746 | 19.1928 | 3.2008 | 0.0551 | -0.2363 | -0.2163 | -0.3165 | -0.4648
2012-10-31 13:24 | 22.8899 | 19.0037 | 18.9957 | 18.8755 | 18.7432 | 46.4289 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055515 | 0.90327 | 0.050145 | 16.2707 | 19.184 | 3.2008 | 0.0551 | -0.1803 | -0.1883 | -0.3085 | -0.4408
2012-10-31 13:24 | 22.8906 | 19.0004 | 18.9884 | 18.8401 | 18.7559 | 46.4208 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055506 | 0.90329 | 0.050138 | 16.2736 | 19.1927 | 3.2002 | 0.0551 | -0.1923 | -0.2043 | -0.3526 | -0.4368
2012-10-31 13:24 | 22.8899 | 18.9556 | 19.0077 | 18.8514 | 18.7351 | 46.426 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055509 | 0.90339 | 0.050146 | 16.2746 | 19.18 | 3.2006 | 0.0551 | -0.2244 | -0.1723 | -0.3286 | -0.4449
2012-10-31 13:24 | 22.8929 | 19.0027 | 18.9787 | 18.8664 | 18.7381 | 46.4312 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055518 | 0.90353 | 0.050162 | 16.2746 | 19.183 | 3.201 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2043 | -0.3166 | -0.4449
2012-10-31 13:24 | 22.8839 | 18.9977 | 18.9937 | 18.8214 | 18.7011 | 46.4439 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.05549 | 0.9033 | 0.050124 | 16.2786 | 19.202 | 3.2018 | 0.055 | -0.2043 | -0.2083 | -0.3806 | -0.5009
2012-10-31 13:24 | 22.8884 | 19.0383 | 19.0062 | 18.8659 | 18.7336 | 46.4283 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055506 | 0.90341 | 0.050145 | 16.276 | 19.2226 | 3.2008 | 0.0551 | -0.1843 | -0.2164 | -0.3567 | -0.489
2012-10-31 13:24 | 22.8929 | 19.0067 | 19.0067 | 18.8865 | 18.7462 | 46.4272 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055512 | 0.90349 | 0.050154 | 16.2755 | 19.2471 | 3.2007 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2404 | -0.3606 | -0.5009
2012-10-31 13:24 | 22.8854 | 18.9792 | 19.0313 | 18.879 | 18.7306 | 46.4364 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055512 | 0.9035 | 0.050155 | 16.2758 | 19.2116 | 3.2013 | 0.0551 | -0.2324 | -0.1803 | -0.3326 | -0.481
2012-10-31 13:24 | 22.8951 | 19.029 | 18.9769 | 18.8967 | 18.7484 | 46.4405 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055509 | 0.90341 | 0.050148 | 16.2751 | 19.2052 | 3.2016 | 0.0551 | -0.1762 | -0.2283 | -0.3085 | -0.4568
2012-10-31 13:24 | 22.8936 | 18.9874 | 18.9994 | 18.9152 | 18.7509 | 46.4266 | 0.014212 | 0.34553 | 0.004911 | 24.3124 | 0.055509 | 0.90337 | 0.050145 | 16.2743 | 19.2398 | 3.2006 | 0.0551 | -0.2524 | -0.2404 | -0.3246 | -0.4889
2012-10-31 13:24 | 22.8921 | 18.9979 | 18.9699 | 18.8777 | 18.7454 | 46.4277 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.2703 | 3.2007 | 0.0551 | -0.2724 | -0.3004 | -0.3926 | -0.5249
2012-10-31 13:24 | 22.8921 | 19.0099 | 18.9739 | 18.8817 | 18.7333 | 46.422 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.1982 | 3.2003 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2243 | -0.3165 | -0.4649
2012-10-31 13:24 | 22.8891 | 18.9709 | 18.9669 | 18.8546 | 18.7544 | 46.4185 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055503 | 0.90343 | 0.050143 | 16.2771 | 19.1912 | 3.2001 | 0.0551 | -0.2203 | -0.2243 | -0.3366 | -0.4368
2012-10-31 13:24 | 22.8936 | 18.9754 | 18.9473 | 18.8511 | 18.7308 | 46.426 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90355 | 0.050172 | 16.2719 | 19.1677 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1923 | -0.2204 | -0.3166 | -0.4369
2012-10-31 13:25 | 22.8906 | 19.0004 | 18.9964 | 18.8882 | 18.7238 | 46.4173 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055522 | 0.9034 | 0.050159 | 16.271 | 19.1527 | 3.2 | 0.0551 | -0.1523 | -0.1563 | -0.2645 | -0.4289
2012-10-31 13:25 | 22.8906 | 18.9603 | 18.9643 | 18.808 | 18.7358 | 46.43 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055518 | 0.90347 | 0.050159 | 16.2735 | 19.1527 | 3.2009 | 0.0551 | -0.1924 | -0.1884 | -0.3447 | -0.4169
2012-10-31 13:25 | 22.8929 | 18.9426 | 18.9747 | 18.8745 | 18.7061 | 46.4196 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055522 | 0.90355 | 0.050167 | 16.2736 | 19.159 | 3.2002 | 0.0551 | -0.2164 | -0.1843 | -0.2845 | -0.4529
2012-10-31 13:25 | 22.8944 | 18.9922 | 18.9401 | 18.8359 | 18.7597 | 46.4248 | 0.014212 | 0.3455 | 0.00491 | 24.3104 | 0.055496 | 0.90341 | 0.050136 | 16.2789 | 19.1404 | 3.2005 | 0.055 | -0.1482 | -0.2003 | -0.3045 | -0.3807
2012-10-31 13:25 | 22.9041 | 18.9979 | 18.9859 | 18.8376 | 18.7453 | 46.4254 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055512 | 0.90349 | 0.050154 | 16.2755 | 19.1181 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1202 | -0.1322 | -0.2805 | -0.3728
2012-10-31 13:25 | 22.8981 | 18.9518 | 18.9999 | 18.8716 | 18.7073 | 46.4266 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055509 | 0.90353 | 0.050154 | 16.2772 | 19.1441 | 3.2006 | 0.0551 | -0.1923 | -0.1442 | -0.2725 | -0.4368
2012-10-31 13:25 | 22.8951 | 18.9729 | 18.9167 | 18.9087 | 18.7043 | 46.4185 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055512 | 0.90355 | 0.050158 | 16.2766 | 19.1291 | 3.2001 | 0.0551 | -0.1562 | -0.2124 | -0.2204 | -0.4248
2012-10-31 13:25 | 22.9011 | 18.9949 | 18.9909 | 18.8506 | 18.7343 | 46.4243 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90365 | 0.050186 | 16.2711 | 19.1231 | 3.2005 | 0.0551 | -0.1282 | -0.1322 | -0.2725 | -0.3888
2012-10-31 13:25 | 22.8899 | 18.9757 | 18.9636 | 18.8193 | 18.7672 | 46.4179 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.176 | 3.2001 | 0.0551 | -0.2003 | -0.2124 | -0.3567 | -0.4088
2012-10-31 13:25 | 22.8944 | 18.9842 | 18.9521 | 18.8599 | 18.7236 | 46.4162 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.2085 | 3.1999 | 0.0551 | -0.2243 | -0.2564 | -0.3486 | -0.4849
2012-10-31 13:25 | 22.8951 | 18.9769 | 18.9769 | 18.8366 | 18.7203 | 46.4173 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.1692 | 3.2 | 0.0551 | -0.1923 | -0.1923 | -0.3326 | -0.4489
2012-10-31 13:25 | 22.9003 | 18.966 | 18.942 | 18.9139 | 18.7776 | 46.4162 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.1944 | 3.1999 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2524 | -0.2805 | -0.4168
2012-10-31 13:25 | 22.9018 | 19.0036 | 18.9515 | 18.8633 | 18.715 | 46.4225 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1398 | 3.2004 | 0.0551 | -0.1362 | -0.1883 | -0.2765 | -0.4248
2012-10-31 13:25 | 22.9078 | 19.0016 | 18.9455 | 18.8453 | 18.745 | 46.4162 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.1819 | 3.1999 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2364 | -0.3366 | -0.4369
2012-10-31 13:25 | 22.9063 | 18.976 | 18.96 | 18.8718 | 18.7676 | 46.422 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1323 | 3.2003 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1723 | -0.2605 | -0.3647
2012-10-31 13:25 | 22.9056 | 19.0034 | 18.9753 | 18.8671 | 18.7188 | 46.415 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.1677 | 3.1999 | 0.0551 | -0.1643 | -0.1924 | -0.3006 | -0.4489
2012-10-31 13:25 | 22.8981 | 18.9598 | 18.9638 | 18.8676 | 18.7233 | 46.4237 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.2082 | 3.2004 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2444 | -0.3406 | -0.4849
2012-10-31 13:25 | 22.8981 | 18.9919 | 18.9839 | 18.8556 | 18.7433 | 46.4225 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1642 | 3.2004 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1803 | -0.3086 | -0.4209
2012-10-31 13:25 | 22.8936 | 18.9553 | 18.9673 | 18.8711 | 18.7348 | 46.4295 | 0.014212 | 0.34567 | 0.004913 | 24.3225 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.1797 | 3.2008 | 0.0551 | -0.2244 | -0.2124 | -0.3086 | -0.4449
2012-10-31 13:25 | 22.9003 | 18.962 | 19.0101 | 18.8698 | 18.7175 | 46.4116 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055512 | 0.90356 | 0.050158 | 16.2768 | 19.2024 | 3.1996 | 0.0551 | -0.2404 | -0.1923 | -0.3326 | -0.4849
2012-10-31 13:25 | 22.8973 | 18.967 | 18.9871 | 18.8628 | 18.7305 | 46.4191 | 0.014209 | 0.34557 | 0.00491 | 24.3206 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.2395 | 3.2001 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2524 | -0.3767 | -0.509
2012-10-31 13:25 | 22.9033 | 18.961 | 18.969 | 18.8488 | 18.7445 | 46.4162 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055515 | 0.90363 | 0.050165 | 16.2773 | 19.2214 | 3.1999 | 0.0551 | -0.2604 | -0.2524 | -0.3726 | -0.4769
2012-10-31 13:25 | 22.9093 | 18.9991 | 18.947 | 18.8708 | 18.7104 | 46.4283 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055515 | 0.90363 | 0.050165 | 16.2773 | 19.2475 | 3.2008 | 0.0551 | -0.2484 | -0.3005 | -0.3767 | -0.5371
2012-10-31 13:25 | 22.8966 | 18.9904 | 18.9784 | 18.8541 | 18.7418 | 46.4208 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055518 | 0.90376 | 0.050175 | 16.2787 | 19.2147 | 3.2002 | 0.0551 | -0.2243 | -0.2363 | -0.3606 | -0.4729
2012-10-31 13:25 | 22.8914 | 18.9531 | 18.9812 | 18.881 | 18.7647 | 46.4179 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.1895 | 3.2001 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2083 | -0.3085 | -0.4248
2012-10-31 13:26 | 22.8981 | 18.9598 | 18.9799 | 18.9077 | 18.7554 | 46.426 | 0.014244 | 0.34564 | 0.004923 | 24.2659 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1602 | 3.2006 | 0.0551 | -0.2004 | -0.1803 | -0.2525 | -0.4048
2012-10-31 13:26 | 22.8884 | 19.0062 | 18.9702 | 18.8419 | 18.7096 | 46.4069 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.1465 | 3.1993 | 0.0551 | -0.1403 | -0.1763 | -0.3046 | -0.4369
2012-10-31 13:26 | 22.8936 | 18.9673 | 18.9473 | 18.8671 | 18.7308 | 46.4127 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1797 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2124 | -0.2324 | -0.3126 | -0.4489
2012-10-31 13:26 | 22.8914 | 18.9531 | 19.0333 | 18.889 | 18.7407 | 46.4173 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055522 | 0.90352 | 0.050165 | 16.2731 | 19.2055 | 3.2 | 0.0551 | -0.2524 | -0.1722 | -0.3165 | -0.4648
2012-10-31 13:26 | 22.8891 | 18.9188 | 18.9949 | 18.8626 | 18.7544 | 46.4162 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1672 | 3.1999 | 0.0551 | -0.2484 | -0.1723 | -0.3046 | -0.4128
2012-10-31 13:26 | 22.8861 | 18.9639 | 18.9719 | 18.8797 | 18.7233 | 46.4087 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05554 | 0.90352 | 0.050181 | 16.2678 | 19.1642 | 3.1994 | 0.0551 | -0.2003 | -0.1923 | -0.2845 | -0.4409
2012-10-31 13:26 | 22.8801 | 18.9699 | 18.9579 | 18.8697 | 18.7173 | 46.4208 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055515 | 0.9035 | 0.050158 | 16.2749 | 19.2143 | 3.2002 | 0.0551 | -0.2444 | -0.2564 | -0.3446 | -0.497
2012-10-31 13:26 | 22.8831 | 18.9889 | 18.9929 | 18.8687 | 18.6923 | 46.4087 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1812 | 3.1994 | 0.0551 | -0.1923 | -0.1883 | -0.3125 | -0.4889
2012-10-31 13:26 | 22.8816 | 18.9754 | 18.9874 | 18.8632 | 18.7389 | 46.4092 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055522 | 0.9036 | 0.05017 | 16.2747 | 19.1877 | 3.1995 | 0.0551 | -0.2123 | -0.2003 | -0.3245 | -0.4488
2012-10-31 13:26 | 22.8816 | 18.9754 | 18.9874 | 18.8792 | 18.7148 | 46.4104 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1837 | 3.1995 | 0.0551 | -0.2083 | -0.1963 | -0.3045 | -0.4689
2012-10-31 13:26 | 22.8719 | 18.9416 | 18.9937 | 18.8535 | 18.7412 | 46.4162 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055512 | 0.90356 | 0.050158 | 16.2768 | 19.162 | 3.1999 | 0.0551 | -0.2204 | -0.1683 | -0.3085 | -0.4208
2012-10-31 13:26 | 22.8734 | 18.9391 | 18.9992 | 18.883 | 18.7227 | 46.4191 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055515 | 0.90347 | 0.050156 | 16.2744 | 19.2276 | 3.2001 | 0.0551 | -0.2885 | -0.2284 | -0.3446 | -0.5049
2012-10-31 13:26 | 22.8712 | 18.9409 | 19.0131 | 18.8968 | 18.7245 | 46.4133 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055518 | 0.90356 | 0.050164 | 16.2751 | 19.2094 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2685 | -0.1963 | -0.3126 | -0.4849
2012-10-31 13:26 | 22.8719 | 18.9136 | 19.0138 | 18.8775 | 18.7412 | 46.4087 | 0.014241 | 0.34556 | 0.004921 | 24.2649 | 0.055496 | 0.9035 | 0.050141 | 16.2805 | 19.154 | 3.1994 | 0.0551 | -0.2404 | -0.1402 | -0.2765 | -0.4128
2012-10-31 13:26 | 22.8734 | 18.9672 | 18.9832 | 18.8349 | 18.7387 | 46.4052 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055506 | 0.90347 | 0.050148 | 16.277 | 19.2036 | 3.1992 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2204 | -0.3687 | -0.4649
2012-10-31 13:26 | 22.8592 | 18.9089 | 19.0091 | 18.8367 | 18.7405 | 46.4087 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055509 | 0.90347 | 0.050151 | 16.2762 | 19.1573 | 3.1994 | 0.0551 | -0.2484 | -0.1482 | -0.3206 | -0.4168
2012-10-31 13:26 | 22.8689 | 19.0348 | 19.0268 | 18.8464 | 18.7342 | 46.4133 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055506 | 0.90349 | 0.050149 | 16.2773 | 19.143 | 3.1997 | 0.0551 | -0.1082 | -0.1162 | -0.2966 | -0.4088
2012-10-31 13:26 | 22.8659 | 19.0038 | 19.0078 | 18.8354 | 18.7111 | 46.3971 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055509 | 0.90346 | 0.05015 | 16.2759 | 19.16 | 3.1986 | 0.0551 | -0.1562 | -0.1522 | -0.3246 | -0.4489
2012-10-31 13:26 | 22.8585 | 18.9643 | 18.9643 | 18.8521 | 18.7198 | 46.4098 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055512 | 0.9034 | 0.05015 | 16.274 | 19.1646 | 3.1995 | 0.0551 | -0.2003 | -0.2003 | -0.3125 | -0.4448
2012-10-31 13:26 | 22.86 | 18.9538 | 18.9778 | 18.8496 | 18.7574 | 46.4144 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055518 | 0.90347 | 0.050159 | 16.2735 | 19.098 | 3.1998 | 0.0551 | -0.1442 | -0.1202 | -0.2484 | -0.3406
2012-10-31 13:26 | 22.8637 | 18.9374 | 19.0016 | 18.8493 | 18.7571 | 46.4202 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055515 | 0.90359 | 0.050163 | 16.2765 | 19.1097 | 3.2002 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1081 | -0.2604 | -0.3526
2012-10-31 13:26 | 22.8547 | 18.9284 | 18.9805 | 18.8763 | 18.74 | 46.4075 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1007 | 3.1993 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1202 | -0.2244 | -0.3607
2012-10-31 13:26 | 22.8615 | 18.9473 | 18.9873 | 18.8671 | 18.7388 | 46.3965 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055515 | 0.9036 | 0.050164 | 16.2767 | 19.1436 | 3.1986 | 0.0551 | -0.1963 | -0.1563 | -0.2765 | -0.4048
2012-10-31 13:26 | 22.8607 | 18.9505 | 18.9785 | 18.8663 | 18.7621 | 46.4035 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.1228 | 3.1991 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1443 | -0.2565 | -0.3607
2012-10-31 13:26 | 22.8622 | 18.948 | 18.976 | 18.8678 | 18.7155 | 46.4087 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055493 | 0.90346 | 0.050136 | 16.2806 | 19.1483 | 3.1994 | 0.0551 | -0.2003 | -0.1723 | -0.2805 | -0.4328
2012-10-31 13:26 | 22.8577 | 18.9675 | 18.9956 | 18.8874 | 18.731 | 46.4069 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.1879 | 3.1993 | 0.0551 | -0.2204 | -0.1923 | -0.3005 | -0.4569
2012-10-31 13:27 | 22.8607 | 18.9825 | 18.9906 | 18.8182 | 18.746 | 46.4156 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055509 | 0.90341 | 0.050148 | 16.2751 | 19.1428 | 3.1999 | 0.0551 | -0.1603 | -0.1522 | -0.3246 | -0.3968
2012-10-31 13:27 | 22.86 | 18.9578 | 18.9979 | 18.8616 | 18.7213 | 46.4092 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1341 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1763 | -0.1362 | -0.2725 | -0.4128
2012-10-31 13:27 | 22.854 | 18.9438 | 19.0039 | 18.8396 | 18.7273 | 46.411 | 0.014244 | 0.34553 | 0.004922 | 24.2578 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.1401 | 3.1996 | 0.0551 | -0.1963 | -0.1362 | -0.3005 | -0.4128
2012-10-31 13:27 | 22.8555 | 18.9493 | 18.9894 | 18.8811 | 18.7529 | 46.4052 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055509 | 0.90363 | 0.05016 | 16.279 | 19.1536 | 3.1992 | 0.0551 | -0.2043 | -0.1642 | -0.2725 | -0.4007
2012-10-31 13:27 | 22.8555 | 18.9733 | 19.0214 | 18.829 | 18.7809 | 46.4104 | 0.014247 | 0.34563 | 0.004924 | 24.2598 | 0.055531 | 0.90357 | 0.050176 | 16.2715 | 19.1736 | 3.1995 | 0.0551 | -0.2003 | -0.1522 | -0.3446 | -0.3927
2012-10-31 13:27 | 22.842 | 18.9198 | 18.9799 | 18.8436 | 18.7233 | 46.3994 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1802 | 3.1988 | 0.0551 | -0.2604 | -0.2003 | -0.3366 | -0.4569
2012-10-31 13:27 | 22.8488 | 18.9266 | 19.0187 | 18.8624 | 18.7341 | 46.3977 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055512 | 0.90362 | 0.050162 | 16.2779 | 19.191 | 3.1987 | 0.0551 | -0.2644 | -0.1723 | -0.3286 | -0.4569
2012-10-31 13:27 | 22.8435 | 18.9533 | 18.9774 | 18.8411 | 18.7409 | 46.4029 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055522 | 0.9034 | 0.050159 | 16.271 | 19.2097 | 3.199 | 0.0551 | -0.2564 | -0.2323 | -0.3686 | -0.4688
2012-10-31 13:27 | 22.8517 | 18.9455 | 18.9896 | 18.8653 | 18.7651 | 46.4087 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.055515 | 0.90356 | 0.050161 | 16.2759 | 19.2019 | 3.1994 | 0.0551 | -0.2564 | -0.2123 | -0.3366 | -0.4368
2012-10-31 13:27 | 22.8443 | 18.914 | 18.9822 | 18.8339 | 18.7176 | 46.4069 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055518 | 0.90343 | 0.050157 | 16.2727 | 19.1825 | 3.1993 | 0.0551 | -0.2685 | -0.2003 | -0.3486 | -0.4649
2012-10-31 13:27 | 22.845 | 18.9869 | 18.9668 | 18.8666 | 18.7464 | 46.3965 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055509 | 0.90353 | 0.050154 | 16.2772 | 19.1712 | 3.1986 | 0.0551 | -0.1843 | -0.2044 | -0.3046 | -0.4248
2012-10-31 13:27 | 22.8435 | 18.9734 | 18.9814 | 18.8491 | 18.7369 | 46.3931 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055512 | 0.90368 | 0.050165 | 16.2789 | 19.2017 | 3.1983 | 0.0551 | -0.2283 | -0.2203 | -0.3526 | -0.4648
2012-10-31 13:27 | 22.8458 | 18.9676 | 18.9837 | 18.8274 | 18.7151 | 46.4029 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055522 | 0.90349 | 0.050163 | 16.2726 | 19.208 | 3.199 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2243 | -0.3806 | -0.4929
2012-10-31 13:27 | 22.8368 | 18.9667 | 19.0107 | 18.8544 | 18.7542 | 46.4121 | 0.014209 | 0.34566 | 0.004911 | 24.3267 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.231 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2643 | -0.2203 | -0.3766 | -0.4768
2012-10-31 13:27 | 22.8301 | 18.9399 | 18.988 | 18.8758 | 18.7315 | 46.4017 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055525 | 0.90359 | 0.050172 | 16.2735 | 19.2003 | 3.1989 | 0.0551 | -0.2604 | -0.2123 | -0.3245 | -0.4688
2012-10-31 13:27 | 22.8368 | 18.9827 | 18.9747 | 18.8785 | 18.7542 | 46.4052 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90363 | 0.050182 | 16.2717 | 19.2471 | 3.1992 | 0.0551 | -0.2644 | -0.2724 | -0.3686 | -0.4929
2012-10-31 13:27 | 22.8338 | 18.9556 | 18.9677 | 18.8394 | 18.7191 | 46.404 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055518 | 0.90375 | 0.050174 | 16.2784 | 19.2601 | 3.1991 | 0.0551 | -0.3045 | -0.2924 | -0.4207 | -0.541
2012-10-31 13:27 | 22.839 | 18.9648 | 19.0049 | 18.8687 | 18.7243 | 46.4133 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2172 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2524 | -0.2123 | -0.3485 | -0.4929
2012-10-31 13:27 | 22.8323 | 18.9101 | 18.9822 | 18.8459 | 18.7337 | 46.4052 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.1865 | 3.1992 | 0.0551 | -0.2764 | -0.2043 | -0.3406 | -0.4528
2012-10-31 13:27 | 22.8398 | 18.9216 | 18.9496 | 18.8414 | 18.7211 | 46.4064 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.186 | 3.1993 | 0.0551 | -0.2644 | -0.2364 | -0.3446 | -0.4649
2012-10-31 13:27 | 22.8301 | 18.8998 | 18.9519 | 18.7956 | 18.7275 | 46.4098 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055515 | 0.90359 | 0.050163 | 16.2765 | 19.1763 | 3.1995 | 0.0551 | -0.2765 | -0.2244 | -0.3807 | -0.4488
2012-10-31 13:27 | 22.8345 | 18.9123 | 18.9603 | 18.8361 | 18.7359 | 46.4064 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055534 | 0.9036 | 0.050181 | 16.2712 | 19.1446 | 3.1993 | 0.0551 | -0.2323 | -0.1843 | -0.3085 | -0.4087
2012-10-31 13:27 | 22.8331 | 18.9189 | 18.979 | 18.8427 | 18.6984 | 46.4133 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.05554 | 0.90369 | 0.050191 | 16.271 | 19.1392 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2203 | -0.1602 | -0.2965 | -0.4408
2012-10-31 13:27 | 22.8345 | 18.9443 | 18.9563 | 18.8682 | 18.7078 | 46.4029 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1446 | 3.199 | 0.0551 | -0.2003 | -0.1883 | -0.2764 | -0.4368
2012-10-31 13:28 | 22.836 | 18.9338 | 18.9739 | 18.7895 | 18.7374 | 46.404 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055515 | 0.90355 | 0.05016 | 16.2757 | 19.1061 | 3.1991 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1322 | -0.3166 | -0.3687
2012-10-31 13:28 | 22.8308 | 18.9406 | 18.9446 | 18.8484 | 18.7322 | 46.4069 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.1289 | 3.1993 | 0.0551 | -0.1883 | -0.1843 | -0.2805 | -0.3967
2012-10-31 13:28 | 22.8331 | 18.9189 | 18.9429 | 18.7866 | 18.6944 | 46.4121 | 0.014222 | 0.3457 | 0.004917 | 24.3075 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1472 | 3.1997 | 0.0551 | -0.2283 | -0.2043 | -0.3606 | -0.4528
2012-10-31 13:28 | 22.839 | 18.9087 | 18.9568 | 18.8486 | 18.7203 | 46.4029 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.1131 | 3.199 | 0.0551 | -0.2044 | -0.1563 | -0.2645 | -0.3928
2012-10-31 13:28 | 22.8398 | 18.9576 | 18.9576 | 18.8294 | 18.7572 | 46.4104 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1099 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1523 | -0.1523 | -0.2805 | -0.3527
2012-10-31 13:28 | 22.8383 | 18.9521 | 18.908 | 18.8399 | 18.7677 | 46.4081 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055512 | 0.90352 | 0.050156 | 16.276 | 19.1324 | 3.1994 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2244 | -0.2925 | -0.3647
2012-10-31 13:28 | 22.842 | 18.9478 | 18.9719 | 18.8276 | 18.7033 | 46.4075 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1401 | 3.1993 | 0.0551 | -0.1923 | -0.1682 | -0.3125 | -0.4368
2012-10-31 13:28 | 22.8473 | 18.9411 | 18.9651 | 18.8289 | 18.7046 | 46.4081 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.0813 | 3.1994 | 0.0551 | -0.1402 | -0.1162 | -0.2524 | -0.3767
2012-10-31 13:28 | 22.842 | 18.9157 | 18.9398 | 18.8356 | 18.6913 | 46.4075 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.06 | 3.1993 | 0.0551 | -0.1443 | -0.1202 | -0.2244 | -0.3687
2012-10-31 13:28 | 22.8488 | 18.9065 | 18.9426 | 18.8304 | 18.7101 | 46.4098 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055518 | 0.90359 | 0.050165 | 16.2756 | 19.0868 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1803 | -0.1442 | -0.2564 | -0.3767
2012-10-31 13:28 | 22.845 | 18.9107 | 18.9067 | 18.8306 | 18.7263 | 46.4104 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055528 | 0.90357 | 0.050174 | 16.2724 | 19.095 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1843 | -0.1883 | -0.2644 | -0.3687
2012-10-31 13:28 | 22.8465 | 18.8762 | 18.9483 | 18.82 | 18.7198 | 46.3994 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055525 | 0.90353 | 0.050169 | 16.2725 | 19.1366 | 3.1988 | 0.0551 | -0.2604 | -0.1883 | -0.3166 | -0.4168
2012-10-31 13:28 | 22.8398 | 18.9296 | 18.9376 | 18.8334 | 18.677 | 46.4104 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.1139 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1843 | -0.1763 | -0.2805 | -0.4369
2012-10-31 13:28 | 22.8465 | 18.9643 | 18.9162 | 18.8321 | 18.6998 | 46.4081 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055528 | 0.90359 | 0.050174 | 16.2727 | 19.1206 | 3.1994 | 0.0551 | -0.1563 | -0.2044 | -0.2885 | -0.4208
2012-10-31 13:28 | 22.854 | 18.9318 | 18.9277 | 18.8115 | 18.7313 | 46.4023 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055518 | 0.90357 | 0.050165 | 16.2753 | 19.096 | 3.199 | 0.0551 | -0.1642 | -0.1683 | -0.2845 | -0.3647
2012-10-31 13:28 | 22.8517 | 18.8974 | 18.9014 | 18.8333 | 18.6609 | 46.4012 | 0.014212 | 0.34553 | 0.004911 | 24.3124 | 0.055518 | 0.90353 | 0.050162 | 16.2746 | 19.1138 | 3.1989 | 0.0551 | -0.2164 | -0.2124 | -0.2805 | -0.4529
2012-10-31 13:28 | 22.857 | 18.9027 | 18.9187 | 18.8466 | 18.7103 | 46.404 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1231 | 3.1991 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2044 | -0.2765 | -0.4128
2012-10-31 13:28 | 22.8577 | 18.9194 | 18.9795 | 18.8352 | 18.719 | 46.4006 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055534 | 0.90359 | 0.05018 | 16.2709 | 19.1398 | 3.1989 | 0.0551 | -0.2204 | -0.1603 | -0.3046 | -0.4208
2012-10-31 13:28 | 22.857 | 18.9348 | 18.9468 | 18.8265 | 18.7063 | 46.3907 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90368 | 0.050185 | 16.2725 | 19.1431 | 3.1982 | 0.0551 | -0.2083 | -0.1963 | -0.3166 | -0.4368
2012-10-31 13:28 | 22.854 | 18.8917 | 18.9237 | 18.8516 | 18.6992 | 46.3948 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055515 | 0.90362 | 0.050164 | 16.277 | 19.1241 | 3.1985 | 0.0551 | -0.2324 | -0.2004 | -0.2725 | -0.4249
2012-10-31 13:28 | 22.857 | 18.9107 | 18.9307 | 18.8225 | 18.7263 | 46.3838 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055528 | 0.9036 | 0.050175 | 16.2729 | 19.067 | 3.1977 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1363 | -0.2445 | -0.3407
2012-10-31 13:28 | 22.8607 | 18.9745 | 18.9545 | 18.8182 | 18.7019 | 46.3896 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.1148 | 3.1981 | 0.0551 | -0.1403 | -0.1603 | -0.2966 | -0.4129
2012-10-31 13:28 | 22.8562 | 18.9219 | 18.958 | 18.8097 | 18.6854 | 46.3931 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90356 | 0.050176 | 16.2713 | 19.0902 | 3.1983 | 0.0551 | -0.1683 | -0.1322 | -0.2805 | -0.4048
2012-10-31 13:29 | 22.8555 | 18.9212 | 18.9493 | 18.8531 | 18.6687 | 46.4023 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055518 | 0.90355 | 0.050163 | 16.2748 | 19.1136 | 3.199 | 0.0551 | -0.1924 | -0.1643 | -0.2605 | -0.4449
2012-10-31 13:29 | 22.8592 | 18.8969 | 18.977 | 18.8408 | 18.7165 | 46.4064 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055528 | 0.90363 | 0.050177 | 16.2734 | 19.1092 | 3.1993 | 0.0551 | -0.2123 | -0.1322 | -0.2684 | -0.3927
2012-10-31 13:29 | 22.857 | 18.9067 | 18.9668 | 18.8185 | 18.7303 | 46.4104 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.079 | 3.1995 | 0.0551 | -0.1723 | -0.1122 | -0.2605 | -0.3487
2012-10-31 13:29 | 22.8577 | 18.8593 | 18.9675 | 18.8473 | 18.7029 | 46.3971 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.1358 | 3.1986 | 0.0551 | -0.2765 | -0.1683 | -0.2885 | -0.4329
2012-10-31 13:29 | 22.851 | 18.9488 | 18.9648 | 18.8205 | 18.7043 | 46.4017 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.1171 | 3.1989 | 0.0551 | -0.1683 | -0.1523 | -0.2966 | -0.4128
2012-10-31 13:29 | 22.8532 | 18.9069 | 18.9991 | 18.8067 | 18.7706 | 46.396 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.1313 | 3.1985 | 0.0551 | -0.2244 | -0.1322 | -0.3246 | -0.3607
2012-10-31 13:29 | 22.854 | 18.9077 | 18.9558 | 18.7955 | 18.6912 | 46.3913 | 0.014244 | 0.34563 | 0.004923 | 24.2649 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1401 | 3.1982 | 0.0551 | -0.2324 | -0.1843 | -0.3446 | -0.4489
2012-10-31 13:29 | 22.8517 | 18.8814 | 18.9415 | 18.8333 | 18.725 | 46.396 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.1498 | 3.1985 | 0.0551 | -0.2684 | -0.2083 | -0.3165 | -0.4248
2012-10-31 13:29 | 22.8622 | 18.9199 | 18.96 | 18.8357 | 18.7195 | 46.389 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1363 | 3.1981 | 0.0551 | -0.2164 | -0.1763 | -0.3006 | -0.4168
2012-10-31 13:29 | 22.8585 | 18.9363 | 18.9483 | 18.816 | 18.7118 | 46.3879 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90368 | 0.050187 | 16.2716 | 19.1566 | 3.198 | 0.0551 | -0.2203 | -0.2083 | -0.3406 | -0.4448
2012-10-31 13:29 | 22.8517 | 18.8854 | 18.9335 | 18.8292 | 18.741 | 46.3994 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.1378 | 3.1988 | 0.0551 | -0.2524 | -0.2043 | -0.3086 | -0.3968
2012-10-31 13:29 | 22.8577 | 18.9274 | 18.9274 | 18.8713 | 18.719 | 46.3971 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.1638 | 3.1986 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2364 | -0.2925 | -0.4448
2012-10-31 13:29 | 22.854 | 18.8796 | 18.9518 | 18.8115 | 18.7393 | 46.389 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055506 | 0.9035 | 0.05015 | 16.2776 | 19.1721 | 3.1981 | 0.0551 | -0.2925 | -0.2203 | -0.3606 | -0.4328
2012-10-31 13:29 | 22.8488 | 18.9105 | 18.9987 | 18.8544 | 18.7341 | 46.3798 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055518 | 0.90365 | 0.050169 | 16.2766 | 19.1549 | 3.1974 | 0.0551 | -0.2444 | -0.1562 | -0.3005 | -0.4208
2012-10-31 13:29 | 22.8458 | 18.9316 | 18.9316 | 18.8073 | 18.7752 | 46.3867 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1639 | 3.1979 | 0.0551 | -0.2323 | -0.2323 | -0.3566 | -0.3887
2012-10-31 13:29 | 22.8458 | 18.8955 | 18.9556 | 18.8514 | 18.7271 | 46.3884 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1159 | 3.198 | 0.0551 | -0.2204 | -0.1603 | -0.2645 | -0.3888
2012-10-31 13:29 | 22.8488 | 18.9145 | 18.9266 | 18.8263 | 18.7301 | 46.3925 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1109 | 3.1983 | 0.0551 | -0.1964 | -0.1843 | -0.2846 | -0.3808
2012-10-31 13:29 | 22.8495 | 18.9112 | 18.9713 | 18.8391 | 18.7228 | 46.4052 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.1476 | 3.1992 | 0.0551 | -0.2364 | -0.1763 | -0.3085 | -0.4248
2012-10-31 13:29 | 22.8495 | 18.9232 | 18.9433 | 18.8471 | 18.7108 | 46.3896 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055531 | 0.90368 | 0.050182 | 16.2733 | 19.1076 | 3.1981 | 0.0551 | -0.1844 | -0.1643 | -0.2605 | -0.3968
2012-10-31 13:29 | 22.845 | 18.9228 | 18.9548 | 18.8105 | 18.7143 | 46.3832 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.091 | 3.1977 | 0.0551 | -0.1682 | -0.1362 | -0.2805 | -0.3767
2012-10-31 13:29 | 22.8555 | 18.9373 | 18.8932 | 18.8411 | 18.7088 | 46.3954 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055525 | 0.90357 | 0.050171 | 16.2733 | 19.0695 | 3.1985 | 0.0551 | -0.1322 | -0.1763 | -0.2284 | -0.3607
2012-10-31 13:29 | 22.8525 | 18.9062 | 18.9423 | 18.8381 | 18.6897 | 46.3798 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.1386 | 3.1974 | 0.0551 | -0.2324 | -0.1963 | -0.3005 | -0.4489
2012-10-31 13:29 | 22.8473 | 18.9291 | 18.901 | 18.8289 | 18.7046 | 46.3913 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055525 | 0.9037 | 0.050178 | 16.2756 | 19.1094 | 3.1982 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2084 | -0.2805 | -0.4048
2012-10-31 13:30 | 22.8428 | 18.9005 | 18.9646 | 18.8123 | 18.7201 | 46.3873 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055515 | 0.90375 | 0.050172 | 16.2793 | 19.1089 | 3.1979 | 0.0551 | -0.2084 | -0.1443 | -0.2966 | -0.3888
2012-10-31 13:30 | 22.8473 | 18.9251 | 18.9531 | 18.8088 | 18.7206 | 46.3931 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.1695 | 3.1983 | 0.0551 | -0.2444 | -0.2164 | -0.3607 | -0.4489
2012-10-31 13:30 | 22.8435 | 18.9172 | 18.9333 | 18.821 | 18.7248 | 46.3913 | 0.014241 | 0.34556 | 0.004921 | 24.2649 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.1576 | 3.1982 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2243 | -0.3366 | -0.4328
2012-10-31 13:30 | 22.8547 | 18.9084 | 18.9124 | 18.8162 | 18.712 | 46.3873 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1128 | 3.1979 | 0.0551 | -0.2044 | -0.2004 | -0.2966 | -0.4008
2012-10-31 13:30 | 22.8488 | 18.9185 | 18.9266 | 18.8744 | 18.678 | 46.3896 | 0.014225 | 0.34569 | 0.004917 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90385 | 0.050197 | 16.2747 | 19.1229 | 3.1981 | 0.0551 | -0.2044 | -0.1963 | -0.2485 | -0.4449
2012-10-31 13:30 | 22.8495 | 18.9313 | 18.9313 | 18.811 | 18.6867 | 46.3798 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055537 | 0.90385 | 0.050197 | 16.2747 | 19.1156 | 3.1974 | 0.0551 | -0.1843 | -0.1843 | -0.3046 | -0.4289
2012-10-31 13:30 | 22.8555 | 18.9453 | 18.9252 | 18.813 | 18.7288 | 46.3907 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.1616 | 3.1982 | 0.0551 | -0.2163 | -0.2364 | -0.3486 | -0.4328
2012-10-31 13:30 | 22.8495 | 18.9273 | 18.9152 | 18.7669 | 18.6947 | 46.3803 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.05554 | 0.90375 | 0.050194 | 16.272 | 19.1356 | 3.1975 | 0.0551 | -0.2083 | -0.2204 | -0.3687 | -0.4409
2012-10-31 13:30 | 22.8555 | 18.9012 | 18.9212 | 18.7849 | 18.6887 | 46.3792 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.1296 | 3.1974 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2084 | -0.3447 | -0.4409
2012-10-31 13:30 | 22.8592 | 18.953 | 18.9129 | 18.8087 | 18.6884 | 46.3832 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055556 | 0.90386 | 0.050215 | 16.2694 | 19.1413 | 3.1977 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2284 | -0.3326 | -0.4529
2012-10-31 13:30 | 22.8607 | 18.9545 | 18.9184 | 18.7661 | 18.6578 | 46.3798 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.1067 | 3.1974 | 0.0551 | -0.1522 | -0.1883 | -0.3406 | -0.4489
2012-10-31 13:30 | 22.854 | 18.9077 | 18.8596 | 18.8235 | 18.6952 | 46.4017 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055509 | 0.90382 | 0.05017 | 16.2824 | 19.1201 | 3.1989 | 0.0551 | -0.2124 | -0.2605 | -0.2966 | -0.4249
2012-10-31 13:30 | 22.8659 | 18.8635 | 18.8996 | 18.7953 | 18.663 | 46.3821 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055525 | 0.90383 | 0.050185 | 16.278 | 19.1119 | 3.1976 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2123 | -0.3166 | -0.4489
2012-10-31 13:30 | 22.863 | 18.9367 | 18.8526 | 18.7804 | 18.6762 | 46.3936 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.065 | 3.1984 | 0.0551 | -0.1283 | -0.2124 | -0.2846 | -0.3888
2012-10-31 13:30 | 22.863 | 18.9007 | 18.9167 | 18.7965 | 18.6641 | 46.3769 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.1251 | 3.1972 | 0.0551 | -0.2244 | -0.2084 | -0.3286 | -0.461
2012-10-31 13:30 | 22.8615 | 18.9152 | 18.8952 | 18.7869 | 18.6586 | 46.3827 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.1276 | 3.1976 | 0.0551 | -0.2124 | -0.2324 | -0.3407 | -0.469
2012-10-31 13:30 | 22.8607 | 18.9144 | 18.8863 | 18.8102 | 18.6699 | 46.3711 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.1348 | 3.1968 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2485 | -0.3246 | -0.4649
2012-10-31 13:30 | 22.8622 | 18.9319 | 18.8798 | 18.8157 | 18.6714 | 46.3832 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.1002 | 3.1977 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2204 | -0.2845 | -0.4288
2012-10-31 13:30 | 22.8712 | 18.9369 | 18.8888 | 18.7846 | 18.7044 | 46.3746 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.1092 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2204 | -0.3246 | -0.4048
2012-10-31 13:30 | 22.8689 | 18.9346 | 18.8825 | 18.7983 | 18.6981 | 46.3821 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055515 | 0.90386 | 0.050178 | 16.2814 | 19.0829 | 3.1976 | 0.0551 | -0.1483 | -0.2004 | -0.2846 | -0.3848
2012-10-31 13:30 | 22.8712 | 18.9449 | 18.8728 | 18.8167 | 18.6924 | 46.389 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1172 | 3.1981 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2444 | -0.3005 | -0.4248
2012-10-31 13:30 | 22.8652 | 18.947 | 18.8668 | 18.7626 | 18.6744 | 46.3792 | 0.014244 | 0.34567 | 0.004924 | 24.2679 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1353 | 3.1974 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2685 | -0.3727 | -0.4609
2012-10-31 13:30 | 22.8637 | 18.9054 | 18.8653 | 18.7891 | 18.6568 | 46.3694 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.0977 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1923 | -0.2324 | -0.3086 | -0.4409
2012-10-31 13:31 | 22.8779 | 18.9276 | 18.8875 | 18.8434 | 18.655 | 46.3809 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055522 | 0.90376 | 0.050179 | 16.2775 | 19.1159 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2284 | -0.2725 | -0.4609
2012-10-31 13:31 | 22.8712 | 18.9169 | 18.9129 | 18.8447 | 18.6723 | 46.385 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.0571 | 3.1978 | 0.0551 | -0.1402 | -0.1442 | -0.2124 | -0.3848
2012-10-31 13:31 | 22.8704 | 18.9281 | 18.86 | 18.7998 | 18.7076 | 46.3688 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.1004 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2404 | -0.3006 | -0.3928
2012-10-31 13:31 | 22.8772 | 18.9189 | 18.8628 | 18.8026 | 18.6944 | 46.3746 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.0912 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1723 | -0.2284 | -0.2886 | -0.3968
2012-10-31 13:31 | 22.8764 | 18.9261 | 18.866 | 18.8259 | 18.6856 | 46.3855 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.0944 | 3.1978 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2284 | -0.2685 | -0.4088
2012-10-31 13:31 | 22.8712 | 18.8808 | 18.8568 | 18.7766 | 18.6964 | 46.3665 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.0571 | 3.1965 | 0.0551 | -0.1763 | -0.2003 | -0.2805 | -0.3607
2012-10-31 13:31 | 22.8644 | 18.9101 | 18.8299 | 18.7738 | 18.6415 | 46.3861 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055509 | 0.90373 | 0.050165 | 16.2808 | 19.0664 | 3.1979 | 0.0551 | -0.1563 | -0.2365 | -0.2926 | -0.4249
2012-10-31 13:31 | 22.8674 | 18.9091 | 18.873 | 18.7888 | 18.6565 | 46.3832 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055544 | 0.90378 | 0.050199 | 16.2714 | 19.0654 | 3.1977 | 0.0551 | -0.1563 | -0.1924 | -0.2766 | -0.4089
2012-10-31 13:31 | 22.8764 | 18.894 | 18.8499 | 18.7978 | 18.6896 | 46.3775 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.0744 | 3.1973 | 0.0551 | -0.1804 | -0.2245 | -0.2766 | -0.3848
2012-10-31 13:31 | 22.8682 | 18.9259 | 18.8457 | 18.7776 | 18.6453 | 46.3699 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055544 | 0.90378 | 0.050199 | 16.2714 | 19.0822 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1563 | -0.2365 | -0.3046 | -0.4369
2012-10-31 13:31 | 22.8727 | 18.9464 | 18.8823 | 18.8062 | 18.6538 | 46.3821 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.0787 | 3.1976 | 0.0551 | -0.1323 | -0.1964 | -0.2725 | -0.4249
2012-10-31 13:31 | 22.8801 | 18.9378 | 18.8697 | 18.7815 | 18.6572 | 46.3769 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.0821 | 3.1972 | 0.0551 | -0.1443 | -0.2124 | -0.3006 | -0.4249
2012-10-31 13:31 | 22.8801 | 18.9098 | 18.8176 | 18.7935 | 18.6652 | 46.3809 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90373 | 0.050173 | 16.2782 | 19.1021 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1923 | -0.2845 | -0.3086 | -0.4369
2012-10-31 13:31 | 22.8787 | 18.9444 | 18.8442 | 18.7921 | 18.6638 | 46.3821 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055534 | 0.90366 | 0.050184 | 16.2722 | 19.0847 | 3.1976 | 0.0551 | -0.1403 | -0.2405 | -0.2926 | -0.4209
2012-10-31 13:31 | 22.8846 | 18.9183 | 18.8702 | 18.802 | 18.6897 | 46.3775 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.1467 | 3.1973 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2765 | -0.3447 | -0.457
2012-10-31 13:31 | 22.8772 | 18.9349 | 18.8708 | 18.8147 | 18.6503 | 46.3798 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.0752 | 3.1974 | 0.0551 | -0.1403 | -0.2044 | -0.2605 | -0.4249
2012-10-31 13:31 | 22.8757 | 18.9094 | 18.8813 | 18.7851 | 18.6447 | 46.3815 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.0576 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1482 | -0.1763 | -0.2725 | -0.4129
2012-10-31 13:31 | 22.8779 | 18.9236 | 18.9276 | 18.8073 | 18.679 | 46.3809 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.0919 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1683 | -0.1643 | -0.2846 | -0.4129
2012-10-31 13:31 | 22.8734 | 18.9271 | 18.867 | 18.8429 | 18.7227 | 46.3798 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.0714 | 3.1974 | 0.0551 | -0.1443 | -0.2044 | -0.2285 | -0.3487
2012-10-31 13:31 | 22.8674 | 18.9251 | 18.8409 | 18.7848 | 18.6164 | 46.3751 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.0934 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2525 | -0.3086 | -0.477
2012-10-31 13:31 | 22.8772 | 18.9389 | 18.8708 | 18.8066 | 18.6583 | 46.3728 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.0992 | 3.1969 | 0.0551 | -0.1603 | -0.2284 | -0.2926 | -0.4409
2012-10-31 13:31 | 22.8757 | 18.8933 | 18.9054 | 18.8292 | 18.6568 | 46.3728 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1177 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2244 | -0.2123 | -0.2885 | -0.4609
2012-10-31 13:31 | 22.8727 | 18.9424 | 18.9184 | 18.8302 | 18.6658 | 46.3815 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055515 | 0.90385 | 0.050177 | 16.2811 | 19.1388 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1964 | -0.2204 | -0.3086 | -0.473
2012-10-31 13:32 | 22.8689 | 18.9467 | 18.8665 | 18.8344 | 18.67 | 46.3642 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.0749 | 3.1963 | 0.0551 | -0.1282 | -0.2084 | -0.2405 | -0.4049
2012-10-31 13:32 | 22.8637 | 18.9535 | 18.8773 | 18.8092 | 18.6488 | 46.3786 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.0937 | 3.1973 | 0.0551 | -0.1402 | -0.2164 | -0.2845 | -0.4449
2012-10-31 13:32 | 22.8652 | 18.9269 | 18.8868 | 18.8107 | 18.6864 | 46.3688 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.1032 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1763 | -0.2164 | -0.2925 | -0.4168
2012-10-31 13:32 | 22.8674 | 18.9371 | 18.8409 | 18.8409 | 18.6324 | 46.3682 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.1174 | 3.1966 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2765 | -0.2765 | -0.485
2012-10-31 13:32 | 22.8615 | 18.9072 | 18.8671 | 18.8431 | 18.6907 | 46.3694 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.0715 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1643 | -0.2044 | -0.2284 | -0.3808
2012-10-31 13:32 | 22.8712 | 18.9329 | 18.8487 | 18.7966 | 18.6844 | 46.3734 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055525 | 0.90383 | 0.050185 | 16.278 | 19.0972 | 3.197 | 0.0551 | -0.1643 | -0.2485 | -0.3006 | -0.4128
2012-10-31 13:32 | 22.8697 | 18.9314 | 18.8553 | 18.8352 | 18.7069 | 46.3659 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 19.1197 | 3.1965 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2644 | -0.2845 | -0.4128
2012-10-31 13:32 | 22.8652 | 18.955 | 18.8668 | 18.7866 | 18.6984 | 46.3699 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.1433 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2765 | -0.3567 | -0.4449
2012-10-31 13:32 | 22.8592 | 18.957 | 18.8608 | 18.7806 | 18.6403 | 46.3751 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.0972 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1402 | -0.2364 | -0.3166 | -0.4569
2012-10-31 13:32 | 22.86 | 18.9418 | 18.8736 | 18.7935 | 18.6451 | 46.3717 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.086 | 3.1969 | 0.0551 | -0.1442 | -0.2124 | -0.2925 | -0.4409
2012-10-31 13:32 | 22.8674 | 18.9251 | 18.865 | 18.8449 | 18.6485 | 46.3809 | 0.014234 | 0.34554 | 0.004918 | 24.2758 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.1054 | 3.1975 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2404 | -0.2605 | -0.4569
2012-10-31 13:32 | 22.8697 | 18.9274 | 18.8513 | 18.8352 | 18.6869 | 46.385 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.1077 | 3.1978 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2564 | -0.2725 | -0.4208
2012-10-31 13:32 | 22.8622 | 18.9199 | 18.8518 | 18.7997 | 18.6994 | 46.3699 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1122 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1923 | -0.2604 | -0.3125 | -0.4128
2012-10-31 13:32 | 22.8622 | 18.8878 | 18.8878 | 18.8077 | 18.6673 | 46.3728 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.90362 | 0.050171 | 16.2749 | 19.1323 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2445 | -0.3246 | -0.465
2012-10-31 13:32 | 22.857 | 18.9348 | 18.8626 | 18.7504 | 18.6381 | 46.3751 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.1231 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1883 | -0.2605 | -0.3727 | -0.485
2012-10-31 13:32 | 22.8644 | 18.9622 | 18.8299 | 18.7778 | 18.6776 | 46.3757 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055512 | 0.90359 | 0.05016 | 16.2773 | 19.1385 | 3.1971 | 0.0551 | -0.1763 | -0.3086 | -0.3607 | -0.4609
2012-10-31 13:32 | 22.8697 | 18.9475 | 18.8753 | 18.7951 | 18.6829 | 46.3717 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055522 | 0.90365 | 0.050172 | 16.2755 | 19.1598 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2123 | -0.2845 | -0.3647 | -0.4769
2012-10-31 13:32 | 22.8667 | 18.9244 | 18.8683 | 18.8122 | 18.6438 | 46.3671 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055525 | 0.90356 | 0.05017 | 16.273 | 19.1368 | 3.1965 | 0.0551 | -0.2124 | -0.2685 | -0.3246 | -0.493
2012-10-31 13:32 | 22.8592 | 18.9209 | 18.8367 | 18.7566 | 18.6563 | 46.3694 | 0.014238 | 0.3455 | 0.004919 | 24.266 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1573 | 3.1967 | 0.0551 | -0.2364 | -0.3206 | -0.4007 | -0.501
2012-10-31 13:32 | 22.8659 | 18.9156 | 18.8715 | 18.7913 | 18.667 | 46.3717 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.152 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2805 | -0.3607 | -0.485
2012-10-31 13:32 | 22.8704 | 18.9401 | 18.864 | 18.7878 | 18.6354 | 46.3676 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055515 | 0.90369 | 0.050168 | 16.2783 | 19.1605 | 3.1966 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2965 | -0.3727 | -0.5251
2012-10-31 13:32 | 22.8622 | 18.9359 | 18.8438 | 18.7756 | 18.6673 | 46.3699 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055537 | 0.90362 | 0.050184 | 16.2705 | 19.1523 | 3.1967 | 0.0551 | -0.2164 | -0.3085 | -0.3767 | -0.485
2012-10-31 13:32 | 22.8637 | 18.9254 | 18.8653 | 18.7731 | 18.6568 | 46.3682 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.0897 | 3.1966 | 0.0551 | -0.1643 | -0.2244 | -0.3166 | -0.4329
2012-10-31 13:32 | 22.8644 | 18.9181 | 18.878 | 18.7377 | 18.6615 | 46.3636 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.1265 | 3.1963 | 0.0551 | -0.2084 | -0.2485 | -0.3888 | -0.465
2012-10-31 13:33 | 22.8577 | 18.9114 | 18.8192 | 18.7711 | 18.6628 | 46.3717 | 0.014231 | 0.3455 | 0.004917 | 24.2779 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.0717 | 3.1969 | 0.0551 | -0.1603 | -0.2525 | -0.3006 | -0.4089
2012-10-31 13:33 | 22.8667 | 18.8923 | 18.8843 | 18.7721 | 18.6398 | 46.3671 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055522 | 0.90375 | 0.050178 | 16.2773 | 19.0967 | 3.1965 | 0.0551 | -0.2044 | -0.2124 | -0.3246 | -0.4569
2012-10-31 13:33 | 22.8682 | 18.9179 | 18.8498 | 18.7736 | 18.6533 | 46.3688 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055525 | 0.90383 | 0.050185 | 16.278 | 19.0862 | 3.1967 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2364 | -0.3126 | -0.4329
2012-10-31 13:33 | 22.8704 | 18.9201 | 18.884 | 18.7878 | 18.6555 | 46.3682 | 0.014219 | 0.34548 | 0.004912 | 24.2974 | 0.055515 | 0.90366 | 0.050167 | 16.2778 | 19.1285 | 3.1966 | 0.0551 | -0.2084 | -0.2445 | -0.3407 | -0.473
2012-10-31 13:33 | 22.8652 | 18.9189 | 18.8508 | 18.7586 | 18.6463 | 46.3607 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055518 | 0.90362 | 0.050167 | 16.2761 | 19.0351 | 3.1961 | 0.0551 | -0.1162 | -0.1843 | -0.2765 | -0.3888
2012-10-31 13:33 | 22.8652 | 18.9189 | 18.9069 | 18.7586 | 18.6423 | 46.3665 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.0672 | 3.1965 | 0.0551 | -0.1483 | -0.1603 | -0.3086 | -0.4249
2012-10-31 13:33 | 22.857 | 18.8666 | 18.8987 | 18.7343 | 18.6301 | 46.3619 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055515 | 0.90378 | 0.050173 | 16.2799 | 19.091 | 3.1962 | 0.0551 | -0.2244 | -0.1923 | -0.3567 | -0.4609
2012-10-31 13:33 | 22.8644 | 18.9341 | 18.874 | 18.8139 | 18.6375 | 46.3526 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055525 | 0.90362 | 0.050173 | 16.2741 | 19.1265 | 3.1955 | 0.0551 | -0.1924 | -0.2525 | -0.3126 | -0.489
2012-10-31 13:33 | 22.8712 | 18.8968 | 18.9009 | 18.7886 | 18.6563 | 46.3503 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.0892 | 3.1954 | 0.0551 | -0.1924 | -0.1883 | -0.3006 | -0.4329
2012-10-31 13:33 | 22.8622 | 18.8718 | 18.8878 | 18.7756 | 18.6312 | 46.3728 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055518 | 0.90365 | 0.050169 | 16.2766 | 19.1042 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2324 | -0.2164 | -0.3286 | -0.473
2012-10-31 13:33 | 22.8622 | 18.8878 | 18.9039 | 18.7475 | 18.6754 | 46.3688 | 0.014222 | 0.34551 | 0.004914 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.1163 | 3.1967 | 0.0551 | -0.2285 | -0.2124 | -0.3688 | -0.4409
2012-10-31 13:33 | 22.8659 | 18.8795 | 18.9276 | 18.7833 | 18.6831 | 46.3624 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.144 | 3.1962 | 0.0551 | -0.2645 | -0.2164 | -0.3607 | -0.4609
2012-10-31 13:33 | 22.86 | 18.9017 | 18.9097 | 18.7975 | 18.6411 | 46.3567 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055525 | 0.9036 | 0.050173 | 16.2738 | 19.1501 | 3.1958 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2404 | -0.3526 | -0.509
2012-10-31 13:33 | 22.8547 | 18.8924 | 18.9164 | 18.7721 | 18.6358 | 46.3653 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.1368 | 3.1964 | 0.0551 | -0.2444 | -0.2204 | -0.3647 | -0.501
2012-10-31 13:33 | 22.86 | 18.8856 | 18.9337 | 18.7814 | 18.6651 | 46.3572 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055518 | 0.9037 | 0.050172 | 16.2777 | 19.1781 | 3.1959 | 0.0551 | -0.2925 | -0.2444 | -0.3967 | -0.513
2012-10-31 13:33 | 22.8555 | 18.9052 | 18.9653 | 18.7849 | 18.6205 | 46.3613 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055522 | 0.90359 | 0.050169 | 16.2744 | 19.1777 | 3.1961 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2124 | -0.3928 | -0.5572
2012-10-31 13:33 | 22.8562 | 18.9179 | 18.938 | 18.7856 | 18.6934 | 46.3682 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.1864 | 3.1966 | 0.0551 | -0.2685 | -0.2484 | -0.4008 | -0.493
2012-10-31 13:33 | 22.8592 | 18.8889 | 18.9329 | 18.7806 | 18.6684 | 46.3572 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90369 | 0.050177 | 16.2754 | 19.1733 | 3.1959 | 0.0551 | -0.2844 | -0.2404 | -0.3927 | -0.5049
2012-10-31 13:33 | 22.8592 | 18.8969 | 18.9089 | 18.7846 | 18.6483 | 46.3595 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.1814 | 3.196 | 0.0551 | -0.2845 | -0.2725 | -0.3968 | -0.5331
2012-10-31 13:33 | 22.863 | 18.8766 | 18.9327 | 18.7884 | 18.6641 | 46.3619 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.1852 | 3.1962 | 0.0551 | -0.3086 | -0.2525 | -0.3968 | -0.5211
2012-10-31 13:33 | 22.8615 | 18.8952 | 18.9352 | 18.7709 | 18.6626 | 46.3601 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055512 | 0.90353 | 0.050157 | 16.2763 | 19.1316 | 3.1961 | 0.0551 | -0.2364 | -0.1964 | -0.3607 | -0.469
2012-10-31 13:33 | 22.8592 | 18.9289 | 18.9249 | 18.7967 | 18.6363 | 46.3717 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055503 | 0.90356 | 0.05015 | 16.2795 | 19.1453 | 3.1969 | 0.0551 | -0.2164 | -0.2204 | -0.3486 | -0.509
2012-10-31 13:34 | 22.857 | 18.8746 | 18.8987 | 18.7584 | 18.6742 | 46.3561 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90359 | 0.050177 | 16.2718 | 19.1792 | 3.1958 | 0.0551 | -0.3046 | -0.2805 | -0.4208 | -0.505
2012-10-31 13:34 | 22.8585 | 18.8882 | 18.9122 | 18.7759 | 18.6757 | 46.3555 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055512 | 0.90365 | 0.050163 | 16.2784 | 19.2127 | 3.1957 | 0.0551 | -0.3245 | -0.3005 | -0.4368 | -0.537
2012-10-31 13:34 | 22.8488 | 18.9065 | 18.9065 | 18.7702 | 18.6539 | 46.359 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055512 | 0.90359 | 0.05016 | 16.2773 | 19.207 | 3.196 | 0.0551 | -0.3005 | -0.3005 | -0.4368 | -0.5531
2012-10-31 13:34 | 22.8577 | 18.8874 | 18.9154 | 18.8192 | 18.6709 | 46.3595 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.1959 | 3.196 | 0.0551 | -0.3085 | -0.2805 | -0.3767 | -0.525
2012-10-31 13:34 | 22.8555 | 18.8811 | 18.9252 | 18.7769 | 18.6727 | 46.3595 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055544 | 0.90373 | 0.050197 | 16.2706 | 19.1777 | 3.196 | 0.0551 | -0.2966 | -0.2525 | -0.4008 | -0.505
2012-10-31 13:34 | 22.8473 | 18.881 | 18.9331 | 18.7848 | 18.6444 | 46.363 | 0.014212 | 0.34553 | 0.004911 | 24.3124 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.1855 | 3.1963 | 0.0551 | -0.3045 | -0.2524 | -0.4007 | -0.5411
2012-10-31 13:34 | 22.8488 | 18.8664 | 18.9386 | 18.8103 | 18.694 | 46.359 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1669 | 3.196 | 0.0551 | -0.3005 | -0.2283 | -0.3566 | -0.4729
2012-10-31 13:34 | 22.8465 | 18.8762 | 18.9042 | 18.796 | 18.6476 | 46.3538 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.2087 | 3.1956 | 0.0551 | -0.3325 | -0.3045 | -0.4127 | -0.5611
2012-10-31 13:34 | 22.848 | 18.8937 | 18.8937 | 18.7414 | 18.6572 | 46.3486 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055544 | 0.90366 | 0.050193 | 16.2693 | 19.2182 | 3.1953 | 0.0551 | -0.3245 | -0.3245 | -0.4768 | -0.561
2012-10-31 13:34 | 22.8465 | 18.8641 | 18.9202 | 18.78 | 18.6316 | 46.3572 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055518 | 0.9037 | 0.050172 | 16.2777 | 19.1887 | 3.1959 | 0.0551 | -0.3246 | -0.2685 | -0.4087 | -0.5571
2012-10-31 13:34 | 22.8532 | 18.8428 | 18.8869 | 18.7786 | 18.6784 | 46.3555 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.055512 | 0.90363 | 0.050162 | 16.2781 | 19.1954 | 3.1957 | 0.0551 | -0.3526 | -0.3085 | -0.4168 | -0.517
2012-10-31 13:34 | 22.8488 | 18.8664 | 18.9266 | 18.7542 | 18.6379 | 46.3549 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055512 | 0.90366 | 0.050164 | 16.2787 | 19.179 | 3.1957 | 0.0551 | -0.3126 | -0.2524 | -0.4248 | -0.5411
2012-10-31 13:34 | 22.8525 | 18.8902 | 18.9022 | 18.7619 | 18.6617 | 46.3503 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.1626 | 3.1954 | 0.0551 | -0.2724 | -0.2604 | -0.4007 | -0.5009
2012-10-31 13:34 | 22.8525 | 18.818 | 18.8781 | 18.7539 | 18.6536 | 46.3486 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.05555 | 0.90412 | 0.050224 | 16.2758 | 19.1666 | 3.1953 | 0.0551 | -0.3486 | -0.2885 | -0.4127 | -0.513
2012-10-31 13:34 | 22.857 | 18.9107 | 18.8867 | 18.7905 | 18.6822 | 46.3578 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.05554 | 0.90376 | 0.050195 | 16.2723 | 19.1711 | 3.1959 | 0.0551 | -0.2604 | -0.2844 | -0.3806 | -0.4889
2012-10-31 13:34 | 22.8585 | 18.8521 | 18.9042 | 18.7839 | 18.6677 | 46.3549 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.1526 | 3.1957 | 0.0551 | -0.3005 | -0.2484 | -0.3687 | -0.4849
2012-10-31 13:34 | 22.863 | 18.8566 | 18.8927 | 18.7844 | 18.6361 | 46.3538 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055537 | 0.90366 | 0.050187 | 16.2713 | 19.1491 | 3.1956 | 0.0551 | -0.2925 | -0.2564 | -0.3647 | -0.513
2012-10-31 13:34 | 22.863 | 18.8646 | 18.9247 | 18.7965 | 18.6922 | 46.3619 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.1371 | 3.1962 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2124 | -0.3406 | -0.4449
2012-10-31 13:34 | 22.8577 | 18.8874 | 18.9114 | 18.7751 | 18.6308 | 46.3584 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.1077 | 3.1959 | 0.0551 | -0.2203 | -0.1963 | -0.3326 | -0.4769
2012-10-31 13:34 | 22.86 | 18.8656 | 18.8816 | 18.7614 | 18.6531 | 46.3659 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055525 | 0.90388 | 0.050188 | 16.2787 | 19.106 | 3.1965 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2244 | -0.3446 | -0.4529
2012-10-31 13:34 | 22.8577 | 18.8673 | 18.8633 | 18.7791 | 18.6348 | 46.3543 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.0957 | 3.1957 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2324 | -0.3166 | -0.4609
2012-10-31 13:34 | 22.8615 | 18.8511 | 18.8912 | 18.7508 | 18.6546 | 46.3543 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1636 | 3.1957 | 0.0551 | -0.3125 | -0.2724 | -0.4128 | -0.509
2012-10-31 13:34 | 22.8674 | 18.877 | 18.885 | 18.8009 | 18.6485 | 46.3538 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.1455 | 3.1956 | 0.0551 | -0.2685 | -0.2605 | -0.3446 | -0.497
2012-10-31 13:35 | 22.8622 | 18.8919 | 18.8919 | 18.7916 | 18.6312 | 46.3543 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1403 | 3.1957 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2484 | -0.3487 | -0.5091
2012-10-31 13:35 | 22.8585 | 18.9122 | 18.8401 | 18.7679 | 18.6556 | 46.3434 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055509 | 0.9036 | 0.050158 | 16.2785 | 19.1606 | 3.1949 | 0.0551 | -0.2484 | -0.3205 | -0.3927 | -0.505
2012-10-31 13:35 | 22.8689 | 18.8945 | 18.8945 | 18.7823 | 18.65 | 46.3486 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055509 | 0.90376 | 0.050167 | 16.2814 | 19.151 | 3.1953 | 0.0551 | -0.2565 | -0.2565 | -0.3687 | -0.501
2012-10-31 13:35 | 22.8652 | 18.8628 | 18.8548 | 18.7626 | 18.6142 | 46.3486 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1353 | 3.1953 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2805 | -0.3727 | -0.5211
2012-10-31 13:35 | 22.8689 | 18.9026 | 18.8344 | 18.7983 | 18.6299 | 46.352 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.131 | 3.1955 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2966 | -0.3327 | -0.5011
2012-10-31 13:35 | 22.86 | 18.8736 | 18.8696 | 18.7814 | 18.629 | 46.352 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.066 | 3.1955 | 0.0551 | -0.1924 | -0.1964 | -0.2846 | -0.437
2012-10-31 13:35 | 22.8622 | 18.9039 | 18.8518 | 18.7596 | 18.6393 | 46.348 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055525 | 0.90382 | 0.050185 | 16.2777 | 19.1283 | 3.1952 | 0.0551 | -0.2244 | -0.2765 | -0.3687 | -0.489
2012-10-31 13:35 | 22.8577 | 18.9154 | 18.8112 | 18.7671 | 18.6147 | 46.3497 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0957 | 3.1953 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2845 | -0.3286 | -0.481
2012-10-31 13:35 | 22.8637 | 18.8934 | 18.8252 | 18.7731 | 18.6648 | 46.348 | 0.014231 | 0.3455 | 0.004917 | 24.2779 | 0.055525 | 0.90386 | 0.050187 | 16.2785 | 19.1017 | 3.1952 | 0.0551 | -0.2083 | -0.2765 | -0.3286 | -0.4369
2012-10-31 13:35 | 22.8585 | 18.8641 | 18.82 | 18.7799 | 18.6356 | 46.3532 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.05555 | 0.90388 | 0.05021 | 16.2714 | 19.0845 | 3.1956 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2645 | -0.3046 | -0.4489
2012-10-31 13:35 | 22.8697 | 18.8633 | 18.8432 | 18.7911 | 18.6227 | 46.363 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.1438 | 3.1963 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3006 | -0.3527 | -0.5211
2012-10-31 13:35 | 22.8592 | 18.8808 | 18.8327 | 18.7606 | 18.6603 | 46.3434 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.0972 | 3.1949 | 0.0551 | -0.2164 | -0.2645 | -0.3366 | -0.4369
2012-10-31 13:35 | 22.8659 | 18.8875 | 18.8274 | 18.7633 | 18.6269 | 46.3486 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.12 | 3.1953 | 0.0551 | -0.2325 | -0.2926 | -0.3567 | -0.4931
2012-10-31 13:35 | 22.8622 | 18.8758 | 18.8277 | 18.7676 | 18.6312 | 46.3503 | 0.014247 | 0.34559 | 0.004924 | 24.2568 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.0922 | 3.1954 | 0.0551 | -0.2164 | -0.2645 | -0.3246 | -0.461
2012-10-31 13:35 | 22.8689 | 18.9146 | 18.8625 | 18.7983 | 18.642 | 46.3457 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1149 | 3.1951 | 0.0551 | -0.2003 | -0.2524 | -0.3166 | -0.4729
2012-10-31 13:35 | 22.8547 | 18.9044 | 18.8483 | 18.7601 | 18.6197 | 46.348 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.0487 | 3.1952 | 0.0551 | -0.1443 | -0.2004 | -0.2886 | -0.429
2012-10-31 13:35 | 22.8585 | 18.9002 | 18.8441 | 18.7559 | 18.6275 | 46.3405 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.1045 | 3.1947 | 0.0551 | -0.2043 | -0.2604 | -0.3486 | -0.477
2012-10-31 13:36 | 22.8517 | 18.9094 | 18.8373 | 18.7731 | 18.6488 | 46.3445 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.1498 | 3.195 | 0.0551 | -0.2404 | -0.3125 | -0.3767 | -0.501
2012-10-31 13:36 | 22.8577 | 18.8914 | 18.8513 | 18.7551 | 18.6428 | 46.3439 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.1398 | 3.1949 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2885 | -0.3847 | -0.497
2012-10-31 13:36 | 22.8585 | 18.8761 | 18.8481 | 18.7599 | 18.6677 | 46.3439 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055525 | 0.90382 | 0.050185 | 16.2777 | 19.1326 | 3.1949 | 0.0551 | -0.2565 | -0.2845 | -0.3727 | -0.4649
2012-10-31 13:36 | 22.8562 | 18.9059 | 18.8337 | 18.7656 | 18.6373 | 46.348 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055518 | 0.90373 | 0.050173 | 16.2782 | 19.1103 | 3.1952 | 0.0551 | -0.2044 | -0.2766 | -0.3447 | -0.473
2012-10-31 13:36 | 22.8495 | 18.8832 | 18.8351 | 18.7388 | 18.6226 | 46.3468 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.1036 | 3.1951 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2685 | -0.3648 | -0.481
2012-10-31 13:36 | 22.8525 | 18.9102 | 18.826 | 18.7338 | 18.6376 | 46.3468 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055553 | 0.90396 | 0.050218 | 16.2721 | 19.0785 | 3.1951 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2525 | -0.3447 | -0.4409
2012-10-31 13:36 | 22.8532 | 18.8989 | 18.8307 | 18.7466 | 18.6303 | 46.3358 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055518 | 0.90365 | 0.050169 | 16.2766 | 19.0832 | 3.1944 | 0.0551 | -0.1843 | -0.2525 | -0.3366 | -0.4529
2012-10-31 13:36 | 22.8562 | 18.8979 | 18.8939 | 18.7776 | 18.5891 | 46.3358 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.0782 | 3.1944 | 0.0551 | -0.1803 | -0.1843 | -0.3006 | -0.4891
2012-10-31 13:36 | 22.8547 | 18.9325 | 18.8683 | 18.7561 | 18.6157 | 46.3428 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90375 | 0.050189 | 16.2738 | 19.1128 | 3.1949 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2445 | -0.3567 | -0.4971
2012-10-31 13:36 | 22.8592 | 18.8889 | 18.8327 | 18.7646 | 18.6282 | 46.3434 | 0.014244 | 0.34559 | 0.004923 | 24.2619 | 0.05554 | 0.90378 | 0.050196 | 16.2725 | 19.1613 | 3.1949 | 0.0551 | -0.2724 | -0.3286 | -0.3967 | -0.5331
2012-10-31 13:36 | 22.857 | 18.9107 | 18.8065 | 18.7383 | 18.598 | 46.3526 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1471 | 3.1955 | 0.0551 | -0.2364 | -0.3406 | -0.4088 | -0.5491
2012-10-31 13:36 | 22.8525 | 18.8661 | 18.818 | 18.7459 | 18.6175 | 46.3416 | 0.014231 | 0.34551 | 0.004917 | 24.2789 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1706 | 3.1948 | 0.0551 | -0.3045 | -0.3526 | -0.4247 | -0.5531
2012-10-31 13:36 | 22.8502 | 18.9039 | 18.8358 | 18.7476 | 18.6473 | 46.3382 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.1403 | 3.1946 | 0.0551 | -0.2364 | -0.3045 | -0.3927 | -0.493
2012-10-31 13:36 | 22.8495 | 18.8872 | 18.8351 | 18.7549 | 18.6346 | 46.3341 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1076 | 3.1943 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2725 | -0.3527 | -0.473
2012-10-31 13:36 | 22.8473 | 18.881 | 18.8449 | 18.7487 | 18.5762 | 46.3341 | 0.014234 | 0.34554 | 0.004918 | 24.2758 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.1094 | 3.1943 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2645 | -0.3607 | -0.5332
2012-10-31 13:36 | 22.8495 | 18.8912 | 18.8631 | 18.7348 | 18.6185 | 46.337 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90372 | 0.05019 | 16.2724 | 19.1556 | 3.1945 | 0.0551 | -0.2644 | -0.2925 | -0.4208 | -0.5371
2012-10-31 13:36 | 22.8502 | 18.8839 | 18.8358 | 18.7556 | 18.6032 | 46.3382 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055522 | 0.90372 | 0.050176 | 16.2768 | 19.1483 | 3.1946 | 0.0551 | -0.2644 | -0.3125 | -0.3927 | -0.5451
2012-10-31 13:36 | 22.8607 | 18.8783 | 18.8503 | 18.726 | 18.6378 | 46.3451 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055522 | 0.9037 | 0.050175 | 16.2765 | 19.1628 | 3.195 | 0.0551 | -0.2845 | -0.3125 | -0.4368 | -0.525
2012-10-31 13:36 | 22.854 | 18.8877 | 18.8356 | 18.7433 | 18.6511 | 46.3382 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055525 | 0.90378 | 0.050182 | 16.2769 | 19.1681 | 3.1946 | 0.0551 | -0.2804 | -0.3325 | -0.4248 | -0.517
2012-10-31 13:36 | 22.86 | 18.8536 | 18.8456 | 18.7253 | 18.621 | 46.3358 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90379 | 0.050191 | 16.2746 | 19.1501 | 3.1944 | 0.0551 | -0.2965 | -0.3045 | -0.4248 | -0.5291
2012-10-31 13:36 | 22.863 | 18.8446 | 18.8566 | 18.7123 | 18.6641 | 46.3416 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.1331 | 3.1948 | 0.0551 | -0.2885 | -0.2765 | -0.4208 | -0.469
2012-10-31 13:37 | 22.8637 | 18.9054 | 18.8613 | 18.717 | 18.6408 | 46.3358 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.0857 | 3.1944 | 0.0551 | -0.1803 | -0.2244 | -0.3687 | -0.4449
2012-10-31 13:37 | 22.8637 | 18.8773 | 18.8453 | 18.7571 | 18.6247 | 46.3387 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055522 | 0.90376 | 0.050179 | 16.2775 | 19.0937 | 3.1946 | 0.0551 | -0.2164 | -0.2484 | -0.3366 | -0.469
2012-10-31 13:37 | 22.8607 | 18.8503 | 18.8944 | 18.718 | 18.6297 | 46.3353 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.0667 | 3.1944 | 0.0551 | -0.2164 | -0.1723 | -0.3487 | -0.437
2012-10-31 13:37 | 22.8659 | 18.8715 | 18.8194 | 18.7232 | 18.651 | 46.3335 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.0398 | 3.1942 | 0.0551 | -0.1683 | -0.2204 | -0.3166 | -0.3888
2012-10-31 13:37 | 22.8734 | 18.867 | 18.863 | 18.7788 | 18.6465 | 46.3399 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055534 | 0.90385 | 0.050194 | 16.2756 | 19.0553 | 3.1947 | 0.0551 | -0.1883 | -0.1923 | -0.2765 | -0.4088
2012-10-31 13:37 | 22.8644 | 18.862 | 18.862 | 18.7818 | 18.6535 | 46.3324 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90373 | 0.050188 | 16.2735 | 19.0944 | 3.1942 | 0.0551 | -0.2324 | -0.2324 | -0.3126 | -0.4409
2012-10-31 13:37 | 22.8719 | 18.8615 | 18.8535 | 18.7452 | 18.649 | 46.3364 | 0.014206 | 0.34556 | 0.004909 | 24.3247 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.0939 | 3.1944 | 0.0551 | -0.2324 | -0.2404 | -0.3487 | -0.4449
2012-10-31 13:37 | 22.8772 | 18.8547 | 18.8547 | 18.7786 | 18.5941 | 46.3278 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.1393 | 3.1938 | 0.0551 | -0.2846 | -0.2846 | -0.3607 | -0.5452
2012-10-31 13:37 | 22.8727 | 18.8583 | 18.8462 | 18.726 | 18.6658 | 46.3226 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055534 | 0.90382 | 0.050193 | 16.2751 | 19.1548 | 3.1935 | 0.0551 | -0.2965 | -0.3086 | -0.4288 | -0.489
2012-10-31 13:37 | 22.8697 | 18.8312 | 18.8753 | 18.7711 | 18.6428 | 46.3278 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1518 | 3.1938 | 0.0551 | -0.3206 | -0.2765 | -0.3807 | -0.509
2012-10-31 13:37 | 22.8764 | 18.8459 | 18.8539 | 18.7537 | 18.6334 | 46.3324 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.1625 | 3.1942 | 0.0551 | -0.3166 | -0.3086 | -0.4088 | -0.5291
2012-10-31 13:37 | 22.8749 | 18.8524 | 18.8404 | 18.7562 | 18.6279 | 46.3324 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.137 | 3.1942 | 0.0551 | -0.2846 | -0.2966 | -0.3808 | -0.5091
2012-10-31 13:37 | 22.8742 | 18.8317 | 18.9079 | 18.7555 | 18.6352 | 46.3341 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.1723 | 3.1943 | 0.0551 | -0.3406 | -0.2644 | -0.4168 | -0.5371
2012-10-31 13:37 | 22.8727 | 18.8863 | 18.8943 | 18.746 | 18.6137 | 46.337 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.1628 | 3.1945 | 0.0551 | -0.2765 | -0.2685 | -0.4168 | -0.5491
2012-10-31 13:37 | 22.8734 | 18.8509 | 18.8469 | 18.7507 | 18.5622 | 46.3243 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055534 | 0.9037 | 0.050186 | 16.273 | 19.1755 | 3.1936 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3286 | -0.4248 | -0.6133
2012-10-31 13:37 | 22.8779 | 18.8715 | 18.8915 | 18.7672 | 18.6189 | 46.3376 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.1239 | 3.1945 | 0.0551 | -0.2524 | -0.2324 | -0.3567 | -0.505
2012-10-31 13:37 | 22.8809 | 18.8705 | 18.8785 | 18.7462 | 18.6259 | 46.326 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.159 | 3.1937 | 0.0551 | -0.2885 | -0.2805 | -0.4128 | -0.5331
2012-10-31 13:37 | 22.8742 | 18.8838 | 18.8517 | 18.7395 | 18.6192 | 46.333 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055531 | 0.9036 | 0.050178 | 16.272 | 19.1563 | 3.1942 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3046 | -0.4168 | -0.5371
2012-10-31 13:37 | 22.8757 | 18.8853 | 18.8773 | 18.737 | 18.6488 | 46.3335 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.1458 | 3.1942 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2685 | -0.4088 | -0.497
2012-10-31 13:37 | 22.8787 | 18.8603 | 18.8883 | 18.76 | 18.6477 | 46.326 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.1728 | 3.1937 | 0.0551 | -0.3125 | -0.2845 | -0.4128 | -0.5251
2012-10-31 13:37 | 22.8794 | 18.865 | 18.865 | 18.7206 | 18.6605 | 46.3301 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.05554 | 0.90378 | 0.050196 | 16.2725 | 19.2376 | 3.194 | 0.0551 | -0.3726 | -0.3726 | -0.517 | -0.5771
2012-10-31 13:37 | 22.8861 | 18.8476 | 18.8757 | 18.7434 | 18.6712 | 46.3301 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.2243 | 3.194 | 0.0551 | -0.3767 | -0.3486 | -0.4809 | -0.5531
2012-10-31 13:37 | 22.8899 | 18.8795 | 18.9115 | 18.7552 | 18.679 | 46.333 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90369 | 0.050183 | 16.2736 | 19.2201 | 3.1942 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3086 | -0.4649 | -0.5411
2012-10-31 13:38 | 22.8839 | 18.8855 | 18.9256 | 18.7572 | 18.657 | 46.3278 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055522 | 0.9035 | 0.050164 | 16.2729 | 19.2061 | 3.1938 | 0.0551 | -0.3206 | -0.2805 | -0.4489 | -0.5491
2012-10-31 13:38 | 22.8839 | 18.8735 | 18.8855 | 18.7652 | 18.6369 | 46.3249 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055512 | 0.90357 | 0.050159 | 16.2771 | 19.194 | 3.1936 | 0.0551 | -0.3205 | -0.3085 | -0.4288 | -0.5571
2012-10-31 13:38 | 22.8839 | 18.8374 | 18.8895 | 18.7612 | 18.661 | 46.3226 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.198 | 3.1935 | 0.0551 | -0.3606 | -0.3085 | -0.4368 | -0.537
2012-10-31 13:38 | 22.8846 | 18.8301 | 18.8942 | 18.7459 | 18.6336 | 46.3191 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.2027 | 3.1932 | 0.0551 | -0.3726 | -0.3085 | -0.4568 | -0.5691
2012-10-31 13:38 | 22.8801 | 18.8617 | 18.8737 | 18.7454 | 18.6331 | 46.3341 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055518 | 0.90363 | 0.050168 | 16.2764 | 19.2063 | 3.1943 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3326 | -0.4609 | -0.5732
2012-10-31 13:38 | 22.8899 | 18.8795 | 18.8955 | 18.7672 | 18.6589 | 46.3197 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055525 | 0.9037 | 0.050178 | 16.2756 | 19.2401 | 3.1933 | 0.0551 | -0.3606 | -0.3446 | -0.4729 | -0.5812
2012-10-31 13:38 | 22.8899 | 18.8354 | 18.8995 | 18.7512 | 18.667 | 46.3353 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.2361 | 3.1944 | 0.0551 | -0.4007 | -0.3366 | -0.4849 | -0.5691
2012-10-31 13:38 | 22.8854 | 18.8429 | 18.891 | 18.7587 | 18.6344 | 46.3312 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055547 | 0.90379 | 0.050203 | 16.2707 | 19.2476 | 3.1941 | 0.0551 | -0.4047 | -0.3566 | -0.4889 | -0.6132
2012-10-31 13:38 | 22.8772 | 18.8147 | 18.8908 | 18.7585 | 18.6382 | 46.3254 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.2034 | 3.1937 | 0.0551 | -0.3887 | -0.3126 | -0.4449 | -0.5652
2012-10-31 13:38 | 22.8831 | 18.9007 | 18.8606 | 18.7524 | 18.6441 | 46.3249 | 0.014244 | 0.3456 | 0.004923 | 24.2628 | 0.055528 | 0.90362 | 0.050176 | 16.2732 | 19.1692 | 3.1936 | 0.0551 | -0.2685 | -0.3086 | -0.4168 | -0.5251
2012-10-31 13:38 | 22.8869 | 18.8765 | 18.8885 | 18.7602 | 18.6519 | 46.3231 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.177 | 3.1935 | 0.0551 | -0.3005 | -0.2885 | -0.4168 | -0.5251
2012-10-31 13:38 | 22.8876 | 18.8611 | 18.8892 | 18.781 | 18.6566 | 46.3249 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.2138 | 3.1936 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3246 | -0.4328 | -0.5572
2012-10-31 13:38 | 22.8869 | 18.8685 | 18.8484 | 18.7722 | 18.668 | 46.3306 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.197 | 3.194 | 0.0551 | -0.3285 | -0.3486 | -0.4248 | -0.529
2012-10-31 13:38 | 22.8816 | 18.8672 | 18.8712 | 18.783 | 18.6627 | 46.3318 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.2158 | 3.1941 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3446 | -0.4328 | -0.5531
2012-10-31 13:38 | 22.8734 | 18.867 | 18.879 | 18.7748 | 18.6063 | 46.3249 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.1996 | 3.1936 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3206 | -0.4248 | -0.5933
2012-10-31 13:38 | 22.8794 | 18.885 | 18.881 | 18.7968 | 18.6645 | 46.3254 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.2176 | 3.1937 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3366 | -0.4208 | -0.5531
2012-10-31 13:38 | 22.8764 | 18.878 | 18.902 | 18.7497 | 18.6856 | 46.3145 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.1905 | 3.1929 | 0.0551 | -0.3125 | -0.2885 | -0.4408 | -0.5049
2012-10-31 13:38 | 22.8809 | 18.8464 | 18.8705 | 18.7422 | 18.6499 | 46.3197 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055525 | 0.90363 | 0.050174 | 16.2743 | 19.199 | 3.1933 | 0.0551 | -0.3526 | -0.3285 | -0.4568 | -0.5491
2012-10-31 13:38 | 22.8764 | 18.87 | 18.874 | 18.7898 | 18.6575 | 46.3179 | 0.014247 | 0.34569 | 0.004925 | 24.2638 | 0.055515 | 0.90365 | 0.050166 | 16.2775 | 19.1986 | 3.1932 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3246 | -0.4088 | -0.5411
2012-10-31 13:38 | 22.8727 | 18.8703 | 18.8703 | 18.7701 | 18.6137 | 46.3283 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055522 | 0.90366 | 0.050173 | 16.2757 | 19.1989 | 3.1939 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3286 | -0.4288 | -0.5852
2012-10-31 13:38 | 22.8757 | 18.8773 | 18.8933 | 18.7971 | 18.6367 | 46.3174 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.1257 | 3.1931 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2324 | -0.3286 | -0.489
2012-10-31 13:38 | 22.8622 | 18.8558 | 18.8838 | 18.7716 | 18.6593 | 46.3231 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055534 | 0.90382 | 0.050193 | 16.2751 | 19.1443 | 3.1935 | 0.0551 | -0.2885 | -0.2605 | -0.3727 | -0.485
2012-10-31 13:38 | 22.8652 | 18.9269 | 18.8548 | 18.7626 | 18.6744 | 46.3058 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.0872 | 3.1923 | 0.0551 | -0.1603 | -0.2324 | -0.3246 | -0.4128
2012-10-31 13:39 | 22.8674 | 18.8409 | 18.873 | 18.7648 | 18.6164 | 46.3185 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.1335 | 3.1932 | 0.0551 | -0.2926 | -0.2605 | -0.3687 | -0.5171
2012-10-31 13:39 | 22.8637 | 18.8613 | 18.8613 | 18.749 | 18.6247 | 46.3266 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.1338 | 3.1938 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2725 | -0.3848 | -0.5091
2012-10-31 13:39 | 22.8577 | 18.8793 | 18.8232 | 18.7511 | 18.6107 | 46.3093 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055522 | 0.9038 | 0.050181 | 16.2783 | 19.1318 | 3.1926 | 0.0551 | -0.2525 | -0.3086 | -0.3807 | -0.5211
2012-10-31 13:39 | 22.8577 | 18.8753 | 18.8112 | 18.715 | 18.6308 | 46.3116 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.1718 | 3.1927 | 0.0551 | -0.2965 | -0.3606 | -0.4568 | -0.541
2012-10-31 13:39 | 22.86 | 18.8816 | 18.8456 | 18.7694 | 18.6331 | 46.3185 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90382 | 0.05019 | 16.2759 | 19.1781 | 3.1932 | 0.0551 | -0.2965 | -0.3325 | -0.4087 | -0.545
2012-10-31 13:39 | 22.8585 | 18.8401 | 18.8641 | 18.7599 | 18.6436 | 46.3237 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1446 | 3.1936 | 0.0551 | -0.3045 | -0.2805 | -0.3847 | -0.501
2012-10-31 13:39 | 22.8615 | 18.8591 | 18.8431 | 18.7709 | 18.6225 | 46.3283 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.1396 | 3.1939 | 0.0551 | -0.2805 | -0.2965 | -0.3687 | -0.5171
2012-10-31 13:39 | 22.8659 | 18.8675 | 18.8314 | 18.7352 | 18.6149 | 46.3208 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055547 | 0.90379 | 0.050203 | 16.2707 | 19.124 | 3.1934 | 0.0551 | -0.2565 | -0.2926 | -0.3888 | -0.5091
2012-10-31 13:39 | 22.8704 | 18.872 | 18.8359 | 18.7477 | 18.6114 | 46.3087 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1325 | 3.1925 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2966 | -0.3848 | -0.5211
2012-10-31 13:39 | 22.8667 | 18.8362 | 18.8322 | 18.752 | 18.6037 | 46.3208 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1368 | 3.1934 | 0.0551 | -0.3006 | -0.3046 | -0.3848 | -0.5331
2012-10-31 13:39 | 22.8742 | 18.8758 | 18.8237 | 18.7395 | 18.6473 | 46.3202 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1563 | 3.1933 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3326 | -0.4168 | -0.509
2012-10-31 13:39 | 22.86 | 18.8255 | 18.8416 | 18.7493 | 18.609 | 46.3197 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.11 | 3.1933 | 0.0551 | -0.2845 | -0.2684 | -0.3607 | -0.501
2012-10-31 13:39 | 22.8697 | 18.8633 | 18.8032 | 18.739 | 18.5826 | 46.3162 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055547 | 0.90389 | 0.050208 | 16.2726 | 19.0997 | 3.193 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2965 | -0.3607 | -0.5171
2012-10-31 13:39 | 22.8697 | 18.8593 | 18.8152 | 18.719 | 18.6026 | 46.3254 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90399 | 0.050211 | 16.2753 | 19.1438 | 3.1937 | 0.0551 | -0.2845 | -0.3286 | -0.4248 | -0.5412
2012-10-31 13:39 | 22.8615 | 18.8711 | 18.835 | 18.7629 | 18.5824 | 46.3122 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055547 | 0.90388 | 0.050208 | 16.2723 | 19.1356 | 3.1928 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3006 | -0.3727 | -0.5532
2012-10-31 13:39 | 22.8689 | 18.8665 | 18.7943 | 18.7462 | 18.6059 | 46.3226 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055515 | 0.90386 | 0.050178 | 16.2814 | 19.131 | 3.1935 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3367 | -0.3848 | -0.5251
2012-10-31 13:39 | 22.8682 | 18.8377 | 18.7936 | 18.7776 | 18.5931 | 46.3179 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1423 | 3.1932 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3487 | -0.3647 | -0.5492
2012-10-31 13:39 | 22.8727 | 18.8703 | 18.8543 | 18.738 | 18.5736 | 46.3202 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1107 | 3.1933 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2564 | -0.3727 | -0.5371
2012-10-31 13:39 | 22.8727 | 18.8783 | 18.8142 | 18.7701 | 18.6297 | 46.3226 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055547 | 0.90383 | 0.050205 | 16.2715 | 19.0987 | 3.1935 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2845 | -0.3286 | -0.469
2012-10-31 13:39 | 22.8719 | 18.8615 | 18.8294 | 18.7372 | 18.6048 | 46.315 | 0.014206 | 0.34559 | 0.004909 | 24.3268 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.0619 | 3.193 | 0.0551 | -0.2004 | -0.2325 | -0.3247 | -0.4571
2012-10-31 13:39 | 22.8697 | 18.8553 | 18.8232 | 18.759 | 18.6428 | 46.3156 | 0.014231 | 0.3455 | 0.004917 | 24.2779 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.0757 | 3.193 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2525 | -0.3167 | -0.4329
2012-10-31 13:39 | 22.8719 | 18.8855 | 18.8134 | 18.7452 | 18.6249 | 46.3202 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055547 | 0.90378 | 0.050202 | 16.2705 | 19.0979 | 3.1933 | 0.0551 | -0.2124 | -0.2845 | -0.3527 | -0.473
2012-10-31 13:40 | 22.8749 | 18.8925 | 18.8244 | 18.7482 | 18.6119 | 46.3139 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055518 | 0.9038 | 0.050177 | 16.2795 | 19.0729 | 3.1929 | 0.0551 | -0.1804 | -0.2485 | -0.3247 | -0.461
2012-10-31 13:40 | 22.8644 | 18.89 | 18.8139 | 18.7618 | 18.6415 | 46.3075 | 0.014234 | 0.3455 | 0.004918 | 24.2728 | 0.055528 | 0.90396 | 0.050195 | 16.2794 | 19.1104 | 3.1924 | 0.0551 | -0.2204 | -0.2965 | -0.3486 | -0.4689
2012-10-31 13:40 | 22.8637 | 18.8853 | 18.8292 | 18.7651 | 18.5766 | 46.3139 | 0.014209 | 0.3456 | 0.004911 | 24.3226 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1418 | 3.1929 | 0.0551 | -0.2565 | -0.3126 | -0.3767 | -0.5652
2012-10-31 13:40 | 22.863 | 18.8967 | 18.7924 | 18.7483 | 18.6441 | 46.3156 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055531 | 0.90382 | 0.05019 | 16.2759 | 19.1331 | 3.193 | 0.0551 | -0.2364 | -0.3407 | -0.3848 | -0.489
2012-10-31 13:40 | 22.86 | 18.8897 | 18.8335 | 18.7534 | 18.621 | 46.3087 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.1181 | 3.1925 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2846 | -0.3647 | -0.4971
2012-10-31 13:40 | 22.8577 | 18.8553 | 18.8072 | 18.7831 | 18.6147 | 46.3174 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1037 | 3.1931 | 0.0551 | -0.2484 | -0.2965 | -0.3206 | -0.489
2012-10-31 13:40 | 22.8622 | 18.9079 | 18.8237 | 18.7556 | 18.6152 | 46.3098 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.0842 | 3.1926 | 0.0551 | -0.1763 | -0.2605 | -0.3286 | -0.469
2012-10-31 13:40 | 22.8555 | 18.8571 | 18.833 | 18.7168 | 18.6245 | 46.3058 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.0975 | 3.1923 | 0.0551 | -0.2404 | -0.2645 | -0.3807 | -0.473
2012-10-31 13:40 | 22.854 | 18.8596 | 18.8115 | 18.7433 | 18.6271 | 46.311 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.1241 | 3.1927 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3126 | -0.3808 | -0.497
2012-10-31 13:40 | 22.854 | 18.8315 | 18.8315 | 18.7474 | 18.595 | 46.3139 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.1561 | 3.1929 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3246 | -0.4087 | -0.5611
2012-10-31 13:40 | 22.8525 | 18.8822 | 18.8381 | 18.7539 | 18.6416 | 46.3185 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1426 | 3.1932 | 0.0551 | -0.2604 | -0.3045 | -0.3887 | -0.501
2012-10-31 13:40 | 22.8413 | 18.8549 | 18.8509 | 18.7507 | 18.6103 | 46.3162 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.1715 | 3.193 | 0.0551 | -0.3166 | -0.3206 | -0.4208 | -0.5612
2012-10-31 13:40 | 22.8495 | 18.8912 | 18.8471 | 18.7469 | 18.6065 | 46.3081 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.2237 | 3.1925 | 0.0551 | -0.3325 | -0.3766 | -0.4768 | -0.6172
2012-10-31 13:40 | 22.8465 | 18.8481 | 18.8401 | 18.7238 | 18.5955 | 46.3122 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055547 | 0.90392 | 0.05021 | 16.2731 | 19.2127 | 3.1928 | 0.0551 | -0.3646 | -0.3726 | -0.4889 | -0.6172
2012-10-31 13:40 | 22.845 | 18.9027 | 18.8706 | 18.7464 | 18.61 | 46.3145 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1832 | 3.1929 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3126 | -0.4368 | -0.5732
2012-10-31 13:40 | 22.8502 | 18.8879 | 18.8478 | 18.7315 | 18.6634 | 46.3029 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.2725 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3846 | -0.4247 | -0.541 | -0.6091
2012-10-31 13:40 | 22.851 | 18.8766 | 18.8606 | 18.7323 | 18.6241 | 46.311 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055525 | 0.90379 | 0.050183 | 16.2772 | 19.2252 | 3.1927 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3646 | -0.4929 | -0.6011
2012-10-31 13:40 | 22.8398 | 18.8334 | 18.8654 | 18.7211 | 18.6209 | 46.3093 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.23 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3966 | -0.3646 | -0.5089 | -0.6091
2012-10-31 13:40 | 22.8435 | 18.8852 | 18.8571 | 18.6928 | 18.5845 | 46.3179 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90395 | 0.050194 | 16.2792 | 19.2417 | 3.1932 | 0.0551 | -0.3565 | -0.3846 | -0.5489 | -0.6572
2012-10-31 13:40 | 22.8338 | 18.8955 | 18.8635 | 18.7392 | 18.6349 | 46.3046 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.168 | 3.1922 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3045 | -0.4288 | -0.5331
2012-10-31 13:40 | 22.8405 | 18.8461 | 18.8461 | 18.7339 | 18.6095 | 46.3023 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.2107 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3646 | -0.3646 | -0.4768 | -0.6012
2012-10-31 13:40 | 22.8465 | 18.8882 | 18.8401 | 18.7158 | 18.6236 | 46.3104 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.2447 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3565 | -0.4046 | -0.5289 | -0.6211
2012-10-31 13:40 | 22.845 | 18.8586 | 18.8506 | 18.7584 | 18.6221 | 46.3122 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.1952 | 3.1928 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3446 | -0.4368 | -0.5731
2012-10-31 13:40 | 22.8353 | 18.8489 | 18.8569 | 18.7447 | 18.5442 | 46.3023 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.1935 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3366 | -0.4488 | -0.6493
2012-10-31 13:41 | 22.8398 | 18.8735 | 18.8294 | 18.7131 | 18.5968 | 46.2983 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.23 | 3.1918 | 0.0551 | -0.3565 | -0.4006 | -0.5169 | -0.6332
2012-10-31 13:41 | 22.8331 | 18.8427 | 18.8668 | 18.7385 | 18.6182 | 46.3023 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.2113 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3686 | -0.3445 | -0.4728 | -0.5931
2012-10-31 13:41 | 22.8323 | 18.8339 | 18.898 | 18.6976 | 18.5973 | 46.3098 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1985 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3646 | -0.3005 | -0.5009 | -0.6012
2012-10-31 13:41 | 22.8323 | 18.8499 | 18.874 | 18.7377 | 18.6294 | 46.3087 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.90378 | 0.050182 | 16.2769 | 19.2025 | 3.1925 | 0.0551 | -0.3526 | -0.3285 | -0.4648 | -0.5731
2012-10-31 13:41 | 22.8316 | 18.8653 | 18.8733 | 18.741 | 18.6127 | 46.3012 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.1858 | 3.192 | 0.0551 | -0.3205 | -0.3125 | -0.4448 | -0.5731
2012-10-31 13:41 | 22.8278 | 18.8294 | 18.8575 | 18.7212 | 18.6169 | 46.2977 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.194 | 3.1918 | 0.0551 | -0.3646 | -0.3365 | -0.4728 | -0.5771
2012-10-31 13:41 | 22.842 | 18.8476 | 18.8917 | 18.7354 | 18.6431 | 46.3122 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.2202 | 3.1928 | 0.0551 | -0.3726 | -0.3285 | -0.4848 | -0.5771
2012-10-31 13:41 | 22.8338 | 18.8274 | 18.8594 | 18.7231 | 18.6389 | 46.3 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.184 | 3.1919 | 0.0551 | -0.3566 | -0.3246 | -0.4609 | -0.5451
2012-10-31 13:41 | 22.8226 | 18.8482 | 18.8763 | 18.7561 | 18.6197 | 46.3006 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1568 | 3.192 | 0.0551 | -0.3086 | -0.2805 | -0.4007 | -0.5371
2012-10-31 13:41 | 22.8256 | 18.8553 | 18.8392 | 18.7069 | 18.6227 | 46.3046 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1638 | 3.1922 | 0.0551 | -0.3085 | -0.3246 | -0.4569 | -0.5411
2012-10-31 13:41 | 22.8241 | 18.7936 | 18.8738 | 18.7415 | 18.6292 | 46.3 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055547 | 0.90383 | 0.050205 | 16.2715 | 19.2304 | 3.1919 | 0.0551 | -0.4368 | -0.3566 | -0.4889 | -0.6012
2012-10-31 13:41 | 22.8166 | 18.8703 | 18.8783 | 18.714 | 18.6298 | 46.3041 | 0.014212 | 0.34554 | 0.004911 | 24.3134 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1908 | 3.1922 | 0.0551 | -0.3205 | -0.3125 | -0.4768 | -0.561
2012-10-31 13:41 | 22.8226 | 18.8402 | 18.8523 | 18.728 | 18.6117 | 46.3023 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1608 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3085 | -0.4328 | -0.5491
2012-10-31 13:41 | 22.8196 | 18.8853 | 18.8733 | 18.7571 | 18.6087 | 46.3046 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.1458 | 3.1922 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2725 | -0.3887 | -0.5371
2012-10-31 13:41 | 22.8271 | 18.8207 | 18.8487 | 18.7245 | 18.6643 | 46.3098 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.05554 | 0.90394 | 0.050205 | 16.2754 | 19.1693 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3206 | -0.4448 | -0.505
2012-10-31 13:41 | 22.8233 | 18.8329 | 18.877 | 18.7247 | 18.6325 | 46.3104 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055553 | 0.90404 | 0.050222 | 16.2734 | 19.1455 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3126 | -0.2685 | -0.4208 | -0.513
2012-10-31 13:41 | 22.8233 | 18.8249 | 18.873 | 18.7367 | 18.6204 | 46.3064 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.0854 | 3.1924 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2124 | -0.3487 | -0.465
2012-10-31 13:41 | 22.8271 | 18.8167 | 18.8407 | 18.7124 | 18.6483 | 46.289 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1292 | 3.1912 | 0.0551 | -0.3125 | -0.2885 | -0.4168 | -0.4809
2012-10-31 13:41 | 22.8226 | 18.8202 | 18.8442 | 18.74 | 18.6318 | 46.3023 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.0927 | 3.1921 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2485 | -0.3527 | -0.4609
2012-10-31 13:41 | 22.8196 | 18.8292 | 18.8012 | 18.7089 | 18.6047 | 46.2994 | 0.014234 | 0.3455 | 0.004918 | 24.2728 | 0.055534 | 0.90404 | 0.050205 | 16.279 | 19.0857 | 3.1919 | 0.0551 | -0.2565 | -0.2845 | -0.3768 | -0.481
2012-10-31 13:41 | 22.8263 | 18.876 | 18.856 | 18.7317 | 18.6194 | 46.285 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.1044 | 3.1909 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2484 | -0.3727 | -0.485
2012-10-31 13:41 | 22.8181 | 18.8598 | 18.8518 | 18.7315 | 18.6513 | 46.2902 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.0481 | 3.1912 | 0.0551 | -0.1883 | -0.1963 | -0.3166 | -0.3968
2012-10-31 13:41 | 22.8278 | 18.8414 | 18.8534 | 18.7572 | 18.6329 | 46.3041 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.0458 | 3.1922 | 0.0551 | -0.2044 | -0.1924 | -0.2886 | -0.4129
2012-10-31 13:41 | 22.8188 | 18.8525 | 18.8084 | 18.7122 | 18.5999 | 46.3006 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055556 | 0.90411 | 0.050229 | 16.2738 | 19.1089 | 3.192 | 0.0551 | -0.2564 | -0.3005 | -0.3967 | -0.509
2012-10-31 13:42 | 22.8248 | 18.8304 | 18.8585 | 18.7101 | 18.5979 | 46.2971 | 0.014253 | 0.34559 | 0.004926 | 24.2465 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.0789 | 3.1917 | 0.0551 | -0.2485 | -0.2204 | -0.3688 | -0.481
2012-10-31 13:42 | 22.8241 | 18.8778 | 18.8217 | 18.7094 | 18.6172 | 46.2919 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.1262 | 3.1914 | 0.0551 | -0.2484 | -0.3045 | -0.4168 | -0.509
2012-10-31 13:42 | 22.8278 | 18.8575 | 18.8134 | 18.7131 | 18.641 | 46.2971 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05555 | 0.90407 | 0.050221 | 16.2748 | 19.1339 | 3.1917 | 0.0551 | -0.2764 | -0.3205 | -0.4208 | -0.4929
2012-10-31 13:42 | 22.8301 | 18.8397 | 18.8197 | 18.7154 | 18.5911 | 46.3023 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.0842 | 3.1921 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2645 | -0.3688 | -0.4931
2012-10-31 13:42 | 22.8331 | 18.8668 | 18.8267 | 18.7505 | 18.6503 | 46.2833 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.0952 | 3.1908 | 0.0551 | -0.2284 | -0.2685 | -0.3447 | -0.4449
2012-10-31 13:42 | 22.8338 | 18.8033 | 18.8314 | 18.7632 | 18.6309 | 46.3093 | 0.014212 | 0.34548 | 0.00491 | 24.3094 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.1119 | 3.1926 | 0.0551 | -0.3086 | -0.2805 | -0.3487 | -0.481
2012-10-31 13:42 | 22.8383 | 18.872 | 18.8158 | 18.7397 | 18.5993 | 46.2931 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.1084 | 3.1914 | 0.0551 | -0.2364 | -0.2926 | -0.3687 | -0.5091
2012-10-31 13:42 | 22.8413 | 18.8389 | 18.8309 | 18.7507 | 18.6384 | 46.2948 | 0.014212 | 0.34546 | 0.00491 | 24.3073 | 0.055537 | 0.90386 | 0.050198 | 16.275 | 19.1314 | 3.1916 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3005 | -0.3807 | -0.493
2012-10-31 13:42 | 22.836 | 18.8135 | 18.7935 | 18.7013 | 18.589 | 46.2896 | 0.014206 | 0.34554 | 0.004909 | 24.3237 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.1101 | 3.1912 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3166 | -0.4088 | -0.5211
2012-10-31 13:42 | 22.839 | 18.8366 | 18.8486 | 18.7364 | 18.6 | 46.2983 | 0.014228 | 0.34548 | 0.004916 | 24.282 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1331 | 3.1918 | 0.0551 | -0.2965 | -0.2845 | -0.3967 | -0.5331
2012-10-31 13:42 | 22.8368 | 18.8184 | 18.8224 | 18.7662 | 18.5858 | 46.2989 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.1509 | 3.1918 | 0.0551 | -0.3325 | -0.3285 | -0.3847 | -0.5651
2012-10-31 13:42 | 22.8383 | 18.8479 | 18.7958 | 18.7116 | 18.6274 | 46.2989 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.1404 | 3.1918 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3446 | -0.4288 | -0.513
2012-10-31 13:42 | 22.8398 | 18.8414 | 18.7773 | 18.6971 | 18.5928 | 46.3029 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.186 | 3.1921 | 0.0551 | -0.3446 | -0.4087 | -0.4889 | -0.5932
2012-10-31 13:42 | 22.8338 | 18.8234 | 18.8194 | 18.7312 | 18.5948 | 46.2925 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.172 | 3.1914 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3526 | -0.4408 | -0.5772
2012-10-31 13:42 | 22.8383 | 18.8599 | 18.7718 | 18.7116 | 18.6475 | 46.2879 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055556 | 0.90386 | 0.050215 | 16.2694 | 19.1885 | 3.1911 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4167 | -0.4769 | -0.541
2012-10-31 13:42 | 22.8323 | 18.8179 | 18.8098 | 18.7297 | 18.5893 | 46.3075 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.1424 | 3.1924 | 0.0551 | -0.3245 | -0.3326 | -0.4127 | -0.5531
2012-10-31 13:42 | 22.8413 | 18.8469 | 18.8148 | 18.7106 | 18.6304 | 46.2919 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.1394 | 3.1914 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3246 | -0.4288 | -0.509
2012-10-31 13:42 | 22.8345 | 18.8642 | 18.78 | 18.7479 | 18.6396 | 46.2913 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.0926 | 3.1913 | 0.0551 | -0.2284 | -0.3126 | -0.3447 | -0.453
2012-10-31 13:42 | 22.8443 | 18.8339 | 18.8218 | 18.7256 | 18.6575 | 46.2908 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055553 | 0.90408 | 0.050224 | 16.2742 | 19.1264 | 3.1913 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3046 | -0.4008 | -0.4689
2012-10-31 13:42 | 22.8345 | 18.8201 | 18.8201 | 18.7319 | 18.5995 | 46.2994 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.05554 | 0.90407 | 0.050212 | 16.2777 | 19.1246 | 3.1919 | 0.0551 | -0.3045 | -0.3045 | -0.3927 | -0.5251
2012-10-31 13:42 | 22.836 | 18.8576 | 18.8216 | 18.7414 | 18.6211 | 46.3 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055547 | 0.90411 | 0.05022 | 16.2765 | 19.1021 | 3.1919 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2805 | -0.3607 | -0.481
2012-10-31 13:42 | 22.8316 | 18.8332 | 18.7931 | 18.7209 | 18.6167 | 46.2925 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.055562 | 0.90422 | 0.05024 | 16.2741 | 19.0897 | 3.1914 | 0.0552 | -0.2565 | -0.2966 | -0.3688 | -0.473
2012-10-31 13:42 | 22.8338 | 18.8234 | 18.8073 | 18.7111 | 18.6309 | 46.2937 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055547 | 0.90414 | 0.050222 | 16.277 | 19.1119 | 3.1915 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3046 | -0.4008 | -0.481
2012-10-31 13:42 | 22.8383 | 18.8279 | 18.8199 | 18.7597 | 18.6354 | 46.2885 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055547 | 0.90414 | 0.050222 | 16.277 | 19.1284 | 3.1911 | 0.0551 | -0.3005 | -0.3085 | -0.3687 | -0.493
2012-10-31 13:43 | 22.8308 | 18.8284 | 18.8124 | 18.7161 | 18.6199 | 46.2896 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055575 | 0.90417 | 0.050249 | 16.2693 | 19.1329 | 3.1912 | 0.0552 | -0.3045 | -0.3205 | -0.4168 | -0.513
2012-10-31 13:43 | 22.8301 | 18.8277 | 18.8117 | 18.7355 | 18.5951 | 46.2873 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.05554 | 0.90414 | 0.050216 | 16.279 | 19.1362 | 3.191 | 0.0551 | -0.3085 | -0.3245 | -0.4007 | -0.5411
2012-10-31 13:43 | 22.8353 | 18.881 | 18.8048 | 18.7206 | 18.6244 | 46.2994 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055559 | 0.90404 | 0.050227 | 16.2716 | 19.1374 | 3.1919 | 0.0551 | -0.2564 | -0.3326 | -0.4168 | -0.513
2012-10-31 13:43 | 22.8301 | 18.8357 | 18.8237 | 18.6633 | 18.6152 | 46.2838 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055553 | 0.90411 | 0.050226 | 16.2747 | 19.1723 | 3.1908 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3486 | -0.509 | -0.5571
2012-10-31 13:43 | 22.8323 | 18.866 | 18.8139 | 18.7096 | 18.6374 | 46.2809 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055544 | 0.90405 | 0.050215 | 16.2763 | 19.1464 | 3.1906 | 0.0551 | -0.2804 | -0.3325 | -0.4368 | -0.509
2012-10-31 13:43 | 22.8345 | 18.8561 | 18.8281 | 18.7238 | 18.5835 | 46.2798 | 0.014244 | 0.34559 | 0.004923 | 24.2619 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.1366 | 3.1905 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3085 | -0.4128 | -0.5531
2012-10-31 13:43 | 22.8248 | 18.8144 | 18.8264 | 18.6861 | 18.634 | 46.2908 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055556 | 0.90408 | 0.050227 | 16.2733 | 19.1269 | 3.1913 | 0.0551 | -0.3125 | -0.3005 | -0.4408 | -0.4929
2012-10-31 13:43 | 22.8271 | 18.8087 | 18.8247 | 18.7084 | 18.5961 | 46.2867 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055553 | 0.90415 | 0.050228 | 16.2755 | 19.1092 | 3.191 | 0.0551 | -0.3005 | -0.2845 | -0.4008 | -0.5131
2012-10-31 13:43 | 22.8368 | 18.8184 | 18.8103 | 18.8023 | 18.6219 | 46.2746 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055534 | 0.90402 | 0.050204 | 16.2787 | 19.159 | 3.1902 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3487 | -0.3567 | -0.5371
2012-10-31 13:43 | 22.8316 | 18.8773 | 18.8051 | 18.745 | 18.6207 | 46.2798 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055553 | 0.90408 | 0.050224 | 16.2742 | 19.1337 | 3.1905 | 0.0551 | -0.2564 | -0.3286 | -0.3887 | -0.513
2012-10-31 13:43 | 22.8405 | 18.8782 | 18.8782 | 18.6938 | 18.6456 | 46.2757 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055547 | 0.90409 | 0.05022 | 16.2762 | 19.1627 | 3.1902 | 0.0551 | -0.2845 | -0.2845 | -0.4689 | -0.5171
2012-10-31 13:43 | 22.8338 | 18.8594 | 18.8033 | 18.7512 | 18.5988 | 46.2734 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055553 | 0.90421 | 0.050232 | 16.2765 | 19.1319 | 3.1901 | 0.0552 | -0.2725 | -0.3286 | -0.3807 | -0.5331
2012-10-31 13:43 | 22.8383 | 18.8118 | 18.8078 | 18.7357 | 18.5913 | 46.2821 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.1324 | 3.1907 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3246 | -0.3967 | -0.5411
2012-10-31 13:43 | 22.836 | 18.8135 | 18.8456 | 18.7173 | 18.597 | 46.2873 | 0.014225 | 0.34548 | 0.004915 | 24.2872 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.1582 | 3.191 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3126 | -0.4409 | -0.5612
2012-10-31 13:43 | 22.8375 | 18.8271 | 18.8551 | 18.7309 | 18.5664 | 46.27 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.1436 | 3.1899 | 0.0551 | -0.3165 | -0.2885 | -0.4127 | -0.5772
2012-10-31 13:43 | 22.8308 | 18.8124 | 18.7923 | 18.7081 | 18.5918 | 46.2665 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055553 | 0.90402 | 0.050221 | 16.2731 | 19.1449 | 3.1896 | 0.0551 | -0.3325 | -0.3526 | -0.4368 | -0.5531
2012-10-31 13:43 | 22.8286 | 18.7901 | 18.8262 | 18.6939 | 18.5896 | 46.2809 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055556 | 0.90399 | 0.050222 | 16.2717 | 19.1387 | 3.1906 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3125 | -0.4448 | -0.5491
2012-10-31 13:43 | 22.8331 | 18.8147 | 18.8748 | 18.7265 | 18.6342 | 46.2913 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1232 | 3.1913 | 0.0551 | -0.3085 | -0.2484 | -0.3967 | -0.489
2012-10-31 13:43 | 22.8353 | 18.8169 | 18.8369 | 18.7246 | 18.6043 | 46.2873 | 0.014216 | 0.34564 | 0.004914 | 24.3137 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1374 | 3.191 | 0.0551 | -0.3205 | -0.3005 | -0.4128 | -0.5331
2012-10-31 13:43 | 22.8278 | 18.8053 | 18.8454 | 18.6811 | 18.5527 | 46.2896 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.15 | 3.1912 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3046 | -0.4689 | -0.5973
2012-10-31 13:43 | 22.8301 | 18.8237 | 18.8517 | 18.7154 | 18.6072 | 46.2902 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.2243 | 3.1912 | 0.0551 | -0.4006 | -0.3726 | -0.5089 | -0.6171
2012-10-31 13:43 | 22.8323 | 18.8058 | 18.8339 | 18.7216 | 18.6094 | 46.2827 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90401 | 0.050206 | 16.2776 | 19.1905 | 3.1907 | 0.0551 | -0.3847 | -0.3566 | -0.4689 | -0.5811
2012-10-31 13:43 | 22.8338 | 18.8033 | 18.8554 | 18.7231 | 18.6389 | 46.2977 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.172 | 3.1918 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3166 | -0.4489 | -0.5331
2012-10-31 13:43 | 22.8331 | 18.8267 | 18.8267 | 18.7946 | 18.6222 | 46.2815 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055556 | 0.90399 | 0.050222 | 16.2717 | 19.1512 | 3.1906 | 0.0551 | -0.3245 | -0.3245 | -0.3566 | -0.529
2012-10-31 13:44 | 22.8413 | 18.8148 | 18.8229 | 18.7146 | 18.6304 | 46.285 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055553 | 0.90391 | 0.050215 | 16.2711 | 19.1594 | 3.1909 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3365 | -0.4448 | -0.529
2012-10-31 13:44 | 22.842 | 18.8035 | 18.8276 | 18.7193 | 18.6231 | 46.2809 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055531 | 0.90394 | 0.050196 | 16.278 | 19.1642 | 3.1906 | 0.0551 | -0.3607 | -0.3366 | -0.4449 | -0.5411
2012-10-31 13:44 | 22.8368 | 18.8264 | 18.8344 | 18.682 | 18.5938 | 46.289 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.163 | 3.1912 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3286 | -0.481 | -0.5692
2012-10-31 13:44 | 22.8435 | 18.8251 | 18.8772 | 18.7128 | 18.5925 | 46.2821 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.1576 | 3.1907 | 0.0551 | -0.3325 | -0.2804 | -0.4448 | -0.5651
2012-10-31 13:44 | 22.8428 | 18.8083 | 18.8284 | 18.676 | 18.5717 | 46.2856 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90404 | 0.050205 | 16.279 | 19.1009 | 3.1909 | 0.0551 | -0.2926 | -0.2725 | -0.4249 | -0.5292
2012-10-31 13:44 | 22.8502 | 18.8638 | 18.8277 | 18.7035 | 18.6112 | 46.2775 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055559 | 0.90401 | 0.050226 | 16.2711 | 19.1563 | 3.1904 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3286 | -0.4528 | -0.5451
2012-10-31 13:44 | 22.8338 | 18.8073 | 18.8274 | 18.6911 | 18.6069 | 46.2833 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05554 | 0.90408 | 0.050213 | 16.278 | 19.1199 | 3.1908 | 0.0551 | -0.3126 | -0.2925 | -0.4288 | -0.513
2012-10-31 13:44 | 22.839 | 18.8526 | 18.8045 | 18.6963 | 18.5719 | 46.2763 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1131 | 3.1903 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3086 | -0.4168 | -0.5412
2012-10-31 13:44 | 22.8368 | 18.8184 | 18.7662 | 18.6901 | 18.5978 | 46.2786 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.05555 | 0.90399 | 0.050217 | 16.2735 | 19.171 | 3.1904 | 0.0551 | -0.3526 | -0.4048 | -0.4809 | -0.5732
2012-10-31 13:44 | 22.8405 | 18.818 | 18.8221 | 18.7539 | 18.5815 | 46.2723 | 0.014231 | 0.34551 | 0.004917 | 24.2789 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.1546 | 3.19 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3325 | -0.4007 | -0.5731
2012-10-31 13:44 | 22.8473 | 18.8008 | 18.8248 | 18.6925 | 18.6204 | 46.2827 | 0.014241 | 0.34554 | 0.004921 | 24.2639 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1254 | 3.1907 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3006 | -0.4329 | -0.505
2012-10-31 13:44 | 22.8428 | 18.8123 | 18.8123 | 18.684 | 18.5838 | 46.2682 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.1249 | 3.1897 | 0.0551 | -0.3126 | -0.3126 | -0.4409 | -0.5411
2012-10-31 13:44 | 22.8443 | 18.8499 | 18.7858 | 18.6976 | 18.5973 | 46.2775 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90402 | 0.050213 | 16.2758 | 19.1665 | 3.1904 | 0.0551 | -0.3166 | -0.3807 | -0.4689 | -0.5692
2012-10-31 13:44 | 22.8443 | 18.8058 | 18.7898 | 18.7056 | 18.5893 | 46.2781 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1464 | 3.1904 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3566 | -0.4408 | -0.5571
2012-10-31 13:44 | 22.8517 | 18.8012 | 18.8373 | 18.721 | 18.5606 | 46.2757 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.1378 | 3.1902 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3005 | -0.4168 | -0.5772
2012-10-31 13:44 | 22.854 | 18.8035 | 18.8035 | 18.7233 | 18.599 | 46.2717 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055553 | 0.90407 | 0.050224 | 16.2739 | 19.1281 | 3.19 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3246 | -0.4048 | -0.5291
2012-10-31 13:44 | 22.857 | 18.8065 | 18.8145 | 18.6942 | 18.614 | 46.2873 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055556 | 0.90411 | 0.050229 | 16.2738 | 19.1111 | 3.191 | 0.0551 | -0.3046 | -0.2966 | -0.4169 | -0.4971
2012-10-31 13:44 | 22.8488 | 18.8223 | 18.8304 | 18.686 | 18.5737 | 46.2804 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90409 | 0.050222 | 16.2753 | 19.1269 | 3.1906 | 0.0551 | -0.3046 | -0.2965 | -0.4409 | -0.5532
2012-10-31 13:44 | 22.8585 | 18.7879 | 18.828 | 18.7118 | 18.5834 | 46.2885 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055566 | 0.90412 | 0.050238 | 16.2712 | 19.1566 | 3.1911 | 0.0552 | -0.3687 | -0.3286 | -0.4448 | -0.5732
2012-10-31 13:44 | 22.8577 | 18.7952 | 18.8312 | 18.6989 | 18.5987 | 46.2798 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.05555 | 0.90411 | 0.050223 | 16.2756 | 19.1879 | 3.1905 | 0.0551 | -0.3927 | -0.3567 | -0.489 | -0.5892
2012-10-31 13:44 | 22.8502 | 18.7957 | 18.8398 | 18.6954 | 18.5791 | 46.2838 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.1683 | 3.1908 | 0.0551 | -0.3726 | -0.3285 | -0.4729 | -0.5892
2012-10-31 13:44 | 22.8622 | 18.8317 | 18.7997 | 18.6754 | 18.6232 | 46.2619 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.1403 | 3.1893 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3406 | -0.4649 | -0.5171
2012-10-31 13:44 | 22.8607 | 18.8022 | 18.8182 | 18.71 | 18.5936 | 46.2746 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1067 | 3.1902 | 0.0551 | -0.3045 | -0.2885 | -0.3967 | -0.5131
2012-10-31 13:44 | 22.854 | 18.8356 | 18.8075 | 18.7273 | 18.603 | 46.2705 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.1241 | 3.1899 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3166 | -0.3968 | -0.5211
2012-10-31 13:45 | 22.8577 | 18.7912 | 18.8192 | 18.6669 | 18.5906 | 46.2775 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.1718 | 3.1904 | 0.0551 | -0.3806 | -0.3526 | -0.5049 | -0.5812
2012-10-31 13:45 | 22.8592 | 18.8889 | 18.8087 | 18.7125 | 18.5921 | 46.2711 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90386 | 0.05019 | 16.2776 | 19.1693 | 3.1899 | 0.0551 | -0.2804 | -0.3606 | -0.4568 | -0.5772
2012-10-31 13:45 | 22.8652 | 18.7866 | 18.7987 | 18.6864 | 18.6022 | 46.2711 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.1793 | 3.1899 | 0.0551 | -0.3927 | -0.3806 | -0.4929 | -0.5771
2012-10-31 13:45 | 22.8622 | 18.7997 | 18.7836 | 18.7034 | 18.5911 | 46.2786 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90402 | 0.050209 | 16.277 | 19.1563 | 3.1904 | 0.0551 | -0.3566 | -0.3727 | -0.4529 | -0.5652
2012-10-31 13:45 | 22.8644 | 18.7818 | 18.8339 | 18.7137 | 18.5853 | 46.2752 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055528 | 0.90402 | 0.050199 | 16.2805 | 19.1705 | 3.1902 | 0.0551 | -0.3887 | -0.3366 | -0.4568 | -0.5852
2012-10-31 13:45 | 22.8637 | 18.8212 | 18.7891 | 18.6969 | 18.5926 | 46.2746 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.1698 | 3.1902 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3807 | -0.4729 | -0.5772
2012-10-31 13:45 | 22.8667 | 18.8122 | 18.8282 | 18.732 | 18.6077 | 46.2705 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.1408 | 3.1899 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3126 | -0.4088 | -0.5331
2012-10-31 13:45 | 22.8689 | 18.8224 | 18.8184 | 18.7302 | 18.6059 | 46.2682 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.171 | 3.1897 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3526 | -0.4408 | -0.5651
2012-10-31 13:45 | 22.8637 | 18.8212 | 18.7731 | 18.6849 | 18.5766 | 46.2665 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055547 | 0.90391 | 0.050209 | 16.2728 | 19.1618 | 3.1896 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3887 | -0.4769 | -0.5852
2012-10-31 13:45 | 22.8577 | 18.8032 | 18.7791 | 18.6949 | 18.5545 | 46.2705 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1638 | 3.1899 | 0.0551 | -0.3606 | -0.3847 | -0.4689 | -0.6093
2012-10-31 13:45 | 22.8577 | 18.7952 | 18.7631 | 18.715 | 18.6147 | 46.2601 | 0.014216 | 0.34548 | 0.004911 | 24.3025 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.1318 | 3.1892 | 0.0551 | -0.3366 | -0.3687 | -0.4168 | -0.5171
2012-10-31 13:45 | 22.8772 | 18.8147 | 18.7706 | 18.7345 | 18.6101 | 46.2705 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.055531 | 0.90398 | 0.050199 | 16.2788 | 19.1633 | 3.1899 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3927 | -0.4288 | -0.5532
2012-10-31 13:45 | 22.8742 | 18.8477 | 18.8197 | 18.6994 | 18.6031 | 46.2809 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2004 | 3.1906 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3807 | -0.501 | -0.5973
2012-10-31 13:45 | 22.8667 | 18.8082 | 18.7681 | 18.724 | 18.5635 | 46.2624 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.1488 | 3.1893 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3807 | -0.4248 | -0.5853
2012-10-31 13:45 | 22.8689 | 18.8024 | 18.7863 | 18.7061 | 18.6139 | 46.2665 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.151 | 3.1896 | 0.0551 | -0.3486 | -0.3647 | -0.4449 | -0.5371
2012-10-31 13:45 | 22.8787 | 18.8362 | 18.7801 | 18.6598 | 18.5956 | 46.2729 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1888 | 3.1901 | 0.0551 | -0.3526 | -0.4087 | -0.529 | -0.5932
2012-10-31 13:45 | 22.8787 | 18.7761 | 18.8482 | 18.7079 | 18.5595 | 46.2653 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055547 | 0.90388 | 0.050208 | 16.2723 | 19.1888 | 3.1895 | 0.0551 | -0.4127 | -0.3406 | -0.4809 | -0.6293
2012-10-31 13:45 | 22.8682 | 18.7856 | 18.7816 | 18.6814 | 18.5811 | 46.2601 | 0.014228 | 0.34547 | 0.004915 | 24.281 | 0.055547 | 0.90389 | 0.050208 | 16.2726 | 19.1663 | 3.1892 | 0.0551 | -0.3807 | -0.3847 | -0.4849 | -0.5852
2012-10-31 13:45 | 22.8704 | 18.7718 | 18.8279 | 18.7116 | 18.5672 | 46.2769 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.1605 | 3.1903 | 0.0551 | -0.3887 | -0.3326 | -0.4489 | -0.5933
2012-10-31 13:45 | 22.8734 | 18.8109 | 18.8109 | 18.7347 | 18.5863 | 46.2723 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055553 | 0.90398 | 0.050219 | 16.2724 | 19.1795 | 3.19 | 0.0551 | -0.3686 | -0.3686 | -0.4448 | -0.5932
2012-10-31 13:45 | 22.8734 | 18.7908 | 18.7948 | 18.6866 | 18.5502 | 46.2671 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.1275 | 3.1897 | 0.0551 | -0.3367 | -0.3327 | -0.4409 | -0.5773
2012-10-31 13:45 | 22.8727 | 18.8422 | 18.7981 | 18.7059 | 18.6377 | 46.2561 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1388 | 3.1889 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3407 | -0.4329 | -0.5011
2012-10-31 13:46 | 22.8697 | 18.7911 | 18.8032 | 18.739 | 18.5906 | 46.2578 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.1438 | 3.189 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3406 | -0.4048 | -0.5532
2012-10-31 13:46 | 22.8712 | 18.8127 | 18.8006 | 18.7164 | 18.5921 | 46.2624 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.1253 | 3.1893 | 0.0551 | -0.3126 | -0.3247 | -0.4089 | -0.5332
2012-10-31 13:46 | 22.8742 | 18.8157 | 18.8117 | 18.6834 | 18.6071 | 46.2619 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90383 | 0.050203 | 16.2724 | 19.1283 | 3.1893 | 0.0551 | -0.3126 | -0.3166 | -0.4449 | -0.5212
2012-10-31 13:46 | 22.8779 | 18.8234 | 18.8274 | 18.7472 | 18.6028 | 46.27 | 0.014247 | 0.34559 | 0.004924 | 24.2568 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.0679 | 3.1899 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2405 | -0.3207 | -0.4651
2012-10-31 13:46 | 22.8742 | 18.8157 | 18.8036 | 18.6954 | 18.5991 | 46.2746 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.0882 | 3.1902 | 0.0551 | -0.2725 | -0.2846 | -0.3928 | -0.4891
2012-10-31 13:46 | 22.8779 | 18.8474 | 18.7953 | 18.667 | 18.6028 | 46.2601 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055537 | 0.90392 | 0.050201 | 16.276 | 19.0879 | 3.1892 | 0.0551 | -0.2405 | -0.2926 | -0.4209 | -0.4851
2012-10-31 13:46 | 22.8794 | 18.7968 | 18.8088 | 18.7006 | 18.6244 | 46.2497 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.0734 | 3.1885 | 0.0551 | -0.2766 | -0.2646 | -0.3728 | -0.449
2012-10-31 13:46 | 22.8846 | 18.794 | 18.7699 | 18.7138 | 18.5814 | 46.2717 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055525 | 0.90394 | 0.050191 | 16.2798 | 19.1226 | 3.19 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3527 | -0.4088 | -0.5412
2012-10-31 13:46 | 22.8861 | 18.8075 | 18.7835 | 18.7554 | 18.5789 | 46.2561 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055559 | 0.90399 | 0.050225 | 16.2709 | 19.1281 | 3.1889 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3446 | -0.3727 | -0.5492
2012-10-31 13:46 | 22.8854 | 18.8068 | 18.7868 | 18.6785 | 18.5782 | 46.2729 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055553 | 0.90394 | 0.050216 | 16.2716 | 19.0954 | 3.1901 | 0.0551 | -0.2886 | -0.3086 | -0.4169 | -0.5172
2012-10-31 13:46 | 22.8914 | 18.7928 | 18.8128 | 18.6885 | 18.6043 | 46.2613 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05554 | 0.90404 | 0.05021 | 16.2772 | 19.0894 | 3.1893 | 0.0551 | -0.2966 | -0.2766 | -0.4009 | -0.4851
2012-10-31 13:46 | 22.8794 | 18.7647 | 18.7848 | 18.6926 | 18.5682 | 46.2509 | 0.014244 | 0.3456 | 0.004923 | 24.2628 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.1294 | 3.1885 | 0.0551 | -0.3647 | -0.3446 | -0.4368 | -0.5612
2012-10-31 13:46 | 22.8906 | 18.8 | 18.7759 | 18.7198 | 18.5754 | 46.2526 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.1767 | 3.1887 | 0.0551 | -0.3767 | -0.4008 | -0.4569 | -0.6013
2012-10-31 13:46 | 22.8936 | 18.803 | 18.823 | 18.7148 | 18.6145 | 46.2636 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1517 | 3.1894 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3287 | -0.4369 | -0.5372
2012-10-31 13:46 | 22.8951 | 18.8286 | 18.7925 | 18.7163 | 18.6 | 46.2619 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.1692 | 3.1893 | 0.0551 | -0.3406 | -0.3767 | -0.4529 | -0.5692
2012-10-31 13:46 | 22.8899 | 18.7993 | 18.7512 | 18.687 | 18.6148 | 46.2572 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055547 | 0.90409 | 0.05022 | 16.2762 | 19.148 | 3.189 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3968 | -0.461 | -0.5332
2012-10-31 13:46 | 22.8854 | 18.8028 | 18.8148 | 18.6905 | 18.5742 | 46.2497 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.1555 | 3.1885 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3407 | -0.465 | -0.5813
2012-10-31 13:46 | 22.8936 | 18.807 | 18.7589 | 18.7068 | 18.5904 | 46.2526 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.1557 | 3.1887 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3968 | -0.4489 | -0.5653
2012-10-31 13:46 | 22.8936 | 18.787 | 18.7469 | 18.7308 | 18.5584 | 46.2532 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.1316 | 3.1887 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3847 | -0.4008 | -0.5732
2012-10-31 13:46 | 22.8914 | 18.7607 | 18.7928 | 18.6845 | 18.5762 | 46.2572 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1815 | 3.189 | 0.0551 | -0.4208 | -0.3887 | -0.497 | -0.6053
2012-10-31 13:46 | 22.8988 | 18.8443 | 18.7922 | 18.6719 | 18.6197 | 46.2567 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055531 | 0.90398 | 0.050199 | 16.2788 | 19.1769 | 3.1889 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3847 | -0.505 | -0.5572
2012-10-31 13:46 | 22.8906 | 18.808 | 18.7599 | 18.6757 | 18.6115 | 46.2503 | 0.014222 | 0.34551 | 0.004914 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.1607 | 3.1885 | 0.0551 | -0.3527 | -0.4008 | -0.485 | -0.5492
2012-10-31 13:46 | 22.8854 | 18.7747 | 18.7747 | 18.7186 | 18.5582 | 46.2584 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.1635 | 3.1891 | 0.0551 | -0.3888 | -0.3888 | -0.4449 | -0.6053
2012-10-31 13:47 | 22.8899 | 18.7913 | 18.8234 | 18.7111 | 18.5506 | 46.2509 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.18 | 3.1885 | 0.0551 | -0.3887 | -0.3566 | -0.4689 | -0.6294
2012-10-31 13:47 | 22.8996 | 18.8371 | 18.7729 | 18.7408 | 18.6406 | 46.2688 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055553 | 0.90389 | 0.050214 | 16.2708 | 19.1496 | 3.1898 | 0.0551 | -0.3125 | -0.3767 | -0.4088 | -0.509
2012-10-31 13:47 | 22.8936 | 18.8471 | 18.803 | 18.7068 | 18.5824 | 46.2567 | 0.014241 | 0.34563 | 0.004922 | 24.27 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.1276 | 3.1889 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3246 | -0.4208 | -0.5452
2012-10-31 13:47 | 22.8914 | 18.8249 | 18.7607 | 18.7166 | 18.6163 | 46.2572 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90402 | 0.050209 | 16.277 | 19.1134 | 3.189 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3527 | -0.3968 | -0.4971
2012-10-31 13:47 | 22.8936 | 18.8311 | 18.7789 | 18.6907 | 18.5744 | 46.2451 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.1236 | 3.1881 | 0.0551 | -0.2925 | -0.3447 | -0.4329 | -0.5492
2012-10-31 13:47 | 22.9003 | 18.8257 | 18.8017 | 18.7215 | 18.5971 | 46.2503 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.0782 | 3.1885 | 0.0551 | -0.2525 | -0.2765 | -0.3567 | -0.4811
2012-10-31 13:47 | 22.8861 | 18.8236 | 18.7394 | 18.6752 | 18.5749 | 46.2422 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.0881 | 3.1879 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3487 | -0.4129 | -0.5132
2012-10-31 13:47 | 22.8899 | 18.8234 | 18.7712 | 18.7031 | 18.5948 | 46.259 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.055528 | 0.90388 | 0.05019 | 16.2779 | 19.1399 | 3.1891 | 0.0551 | -0.3165 | -0.3687 | -0.4368 | -0.5451
2012-10-31 13:47 | 22.8839 | 18.8254 | 18.7813 | 18.6931 | 18.5767 | 46.2567 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1019 | 3.1889 | 0.0551 | -0.2765 | -0.3206 | -0.4088 | -0.5252
2012-10-31 13:47 | 22.8936 | 18.815 | 18.7549 | 18.7148 | 18.5664 | 46.248 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055531 | 0.90396 | 0.050198 | 16.2785 | 19.0635 | 3.1883 | 0.0551 | -0.2485 | -0.3086 | -0.3487 | -0.4971
2012-10-31 13:47 | 22.8929 | 18.8264 | 18.7301 | 18.7021 | 18.5697 | 46.259 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.0668 | 3.1891 | 0.0551 | -0.2404 | -0.3367 | -0.3647 | -0.4971
2012-10-31 13:47 | 22.8966 | 18.802 | 18.7539 | 18.6977 | 18.5453 | 46.2538 | 0.014241 | 0.34554 | 0.004921 | 24.2639 | 0.055522 | 0.90391 | 0.050187 | 16.2801 | 19.0625 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3086 | -0.3648 | -0.5172
2012-10-31 13:47 | 22.8854 | 18.8189 | 18.7547 | 18.6745 | 18.5542 | 46.2572 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.0834 | 3.189 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3287 | -0.4089 | -0.5292
2012-10-31 13:47 | 22.8861 | 18.8276 | 18.7754 | 18.7153 | 18.5709 | 46.252 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.0961 | 3.1886 | 0.0551 | -0.2685 | -0.3207 | -0.3808 | -0.5252
2012-10-31 13:47 | 22.8958 | 18.8373 | 18.7651 | 18.6929 | 18.6087 | 46.2538 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.1098 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3447 | -0.4169 | -0.5011
2012-10-31 13:47 | 22.8966 | 18.8461 | 18.7859 | 18.7058 | 18.5975 | 46.2596 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055528 | 0.90386 | 0.05019 | 16.2776 | 19.1507 | 3.1891 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3648 | -0.4449 | -0.5532
2012-10-31 13:47 | 22.8921 | 18.8135 | 18.7774 | 18.7013 | 18.5849 | 46.2474 | 0.014247 | 0.34551 | 0.004923 | 24.2516 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1582 | 3.1883 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3808 | -0.4569 | -0.5733
2012-10-31 13:47 | 22.8906 | 18.804 | 18.784 | 18.6797 | 18.5874 | 46.2544 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.1727 | 3.1888 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3887 | -0.493 | -0.5853
2012-10-31 13:47 | 22.8936 | 18.7709 | 18.803 | 18.7388 | 18.5824 | 46.2555 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.1396 | 3.1889 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3366 | -0.4008 | -0.5572
2012-10-31 13:47 | 22.8951 | 18.8406 | 18.8085 | 18.6882 | 18.5117 | 46.2596 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055556 | 0.90399 | 0.050222 | 16.2717 | 19.1932 | 3.1891 | 0.0551 | -0.3526 | -0.3847 | -0.505 | -0.6815
2012-10-31 13:47 | 22.8809 | 18.8184 | 18.7823 | 18.666 | 18.5858 | 46.2463 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.1269 | 3.1882 | 0.0551 | -0.3085 | -0.3446 | -0.4609 | -0.5411
2012-10-31 13:47 | 22.8988 | 18.8082 | 18.7721 | 18.7039 | 18.5515 | 46.2463 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.1368 | 3.1882 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3647 | -0.4329 | -0.5853
2012-10-31 13:47 | 22.8876 | 18.793 | 18.7729 | 18.6927 | 18.5724 | 46.2532 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.0936 | 3.1887 | 0.0551 | -0.3006 | -0.3207 | -0.4009 | -0.5212
2012-10-31 13:48 | 22.8936 | 18.795 | 18.803 | 18.7068 | 18.5824 | 46.2601 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.0635 | 3.1892 | 0.0551 | -0.2685 | -0.2605 | -0.3567 | -0.4811
2012-10-31 13:48 | 22.8839 | 18.8214 | 18.7893 | 18.681 | 18.5848 | 46.2526 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.0819 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2926 | -0.4009 | -0.4971
2012-10-31 13:48 | 22.8914 | 18.8449 | 18.7848 | 18.6805 | 18.5642 | 46.2492 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.1054 | 3.1884 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3206 | -0.4249 | -0.5412
2012-10-31 13:48 | 22.8861 | 18.8276 | 18.7754 | 18.7073 | 18.5829 | 46.2532 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.06 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2324 | -0.2846 | -0.3527 | -0.4771
2012-10-31 13:48 | 22.8884 | 18.8419 | 18.7617 | 18.6815 | 18.5732 | 46.2411 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.0503 | 3.1879 | 0.0551 | -0.2084 | -0.2886 | -0.3688 | -0.4771
2012-10-31 13:48 | 22.8779 | 18.8073 | 18.7753 | 18.6871 | 18.5627 | 46.248 | 0.014234 | 0.34551 | 0.004918 | 24.2738 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.0318 | 3.1883 | 0.0551 | -0.2245 | -0.2565 | -0.3447 | -0.4691
2012-10-31 13:48 | 22.8816 | 18.807 | 18.7469 | 18.6587 | 18.5784 | 46.248 | 0.014209 | 0.34554 | 0.00491 | 24.3185 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.0716 | 3.1883 | 0.0551 | -0.2646 | -0.3247 | -0.4129 | -0.4932
2012-10-31 13:48 | 22.8831 | 18.8246 | 18.7644 | 18.6842 | 18.5679 | 46.2463 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.0771 | 3.1882 | 0.0551 | -0.2525 | -0.3127 | -0.3929 | -0.5092
2012-10-31 13:48 | 22.8846 | 18.794 | 18.7419 | 18.6737 | 18.6095 | 46.2457 | 0.014241 | 0.34566 | 0.004923 | 24.272 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.1026 | 3.1882 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3607 | -0.4289 | -0.4931
2012-10-31 13:48 | 22.8839 | 18.7933 | 18.7372 | 18.669 | 18.5888 | 46.2474 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1219 | 3.1883 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3847 | -0.4529 | -0.5331
2012-10-31 13:48 | 22.8801 | 18.7935 | 18.7574 | 18.6893 | 18.5408 | 46.2364 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.05555 | 0.90388 | 0.05021 | 16.2714 | 19.0981 | 3.1875 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3407 | -0.4088 | -0.5573
2012-10-31 13:48 | 22.8869 | 18.8765 | 18.7923 | 18.668 | 18.5476 | 46.252 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.1089 | 3.1886 | 0.0551 | -0.2324 | -0.3166 | -0.4409 | -0.5613
2012-10-31 13:48 | 22.8854 | 18.8189 | 18.7507 | 18.6585 | 18.5582 | 46.2451 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90372 | 0.050173 | 16.2779 | 19.1074 | 3.1881 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3567 | -0.4489 | -0.5492
2012-10-31 13:48 | 22.8951 | 18.8125 | 18.7524 | 18.6561 | 18.5558 | 46.2515 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1171 | 3.1886 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3647 | -0.461 | -0.5613
2012-10-31 13:48 | 22.8876 | 18.801 | 18.7609 | 18.6847 | 18.5564 | 46.2474 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.1777 | 3.1883 | 0.0551 | -0.3767 | -0.4168 | -0.493 | -0.6213
2012-10-31 13:48 | 22.8824 | 18.7878 | 18.7918 | 18.6675 | 18.5512 | 46.2405 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1485 | 3.1878 | 0.0551 | -0.3607 | -0.3567 | -0.481 | -0.5973
2012-10-31 13:48 | 22.8899 | 18.7873 | 18.7392 | 18.6589 | 18.5386 | 46.2445 | 0.014206 | 0.34553 | 0.004909 | 24.3227 | 0.055534 | 0.90382 | 0.050193 | 16.2751 | 19.148 | 3.1881 | 0.0551 | -0.3607 | -0.4088 | -0.4891 | -0.6094
2012-10-31 13:48 | 22.8861 | 18.7835 | 18.7554 | 18.6953 | 18.5468 | 46.2555 | 0.014222 | 0.34551 | 0.004914 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.1642 | 3.1889 | 0.0551 | -0.3807 | -0.4088 | -0.4689 | -0.6174
2012-10-31 13:48 | 22.8846 | 18.7539 | 18.7659 | 18.6817 | 18.5895 | 46.2445 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1306 | 3.1881 | 0.0551 | -0.3767 | -0.3647 | -0.4489 | -0.5411
2012-10-31 13:48 | 22.8869 | 18.7963 | 18.7402 | 18.664 | 18.5396 | 46.2411 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.1249 | 3.1879 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3847 | -0.4609 | -0.5853
2012-10-31 13:49 | 22.8839 | 18.8174 | 18.7332 | 18.657 | 18.5406 | 46.2382 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055525 | 0.90379 | 0.050183 | 16.2772 | 19.1019 | 3.1877 | 0.0551 | -0.2845 | -0.3687 | -0.4449 | -0.5613
2012-10-31 13:49 | 22.8764 | 18.7698 | 18.7337 | 18.6495 | 18.5652 | 46.2382 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.1144 | 3.1877 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3807 | -0.4649 | -0.5492
2012-10-31 13:49 | 22.8839 | 18.8214 | 18.7171 | 18.677 | 18.5326 | 46.2457 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.0939 | 3.1882 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3768 | -0.4169 | -0.5613
2012-10-31 13:49 | 22.8854 | 18.7988 | 18.7106 | 18.6625 | 18.5502 | 46.2526 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90382 | 0.050193 | 16.2751 | 19.0353 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2365 | -0.3247 | -0.3728 | -0.4851
2012-10-31 13:49 | 22.8831 | 18.7925 | 18.7564 | 18.6722 | 18.5238 | 46.248 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.0851 | 3.1883 | 0.0551 | -0.2926 | -0.3287 | -0.4129 | -0.5613
2012-10-31 13:49 | 22.8831 | 18.8085 | 18.7444 | 18.7163 | 18.5398 | 46.2526 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.033 | 3.1887 | 0.0551 | -0.2245 | -0.2886 | -0.3167 | -0.4932
2012-10-31 13:49 | 22.8861 | 18.8276 | 18.7714 | 18.6672 | 18.5669 | 46.2382 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.024 | 3.1877 | 0.0551 | -0.1964 | -0.2526 | -0.3568 | -0.4571
2012-10-31 13:49 | 22.8787 | 18.7921 | 18.756 | 18.6678 | 18.5435 | 46.2376 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.0486 | 3.1876 | 0.0551 | -0.2565 | -0.2926 | -0.3808 | -0.5051
2012-10-31 13:49 | 22.8801 | 18.7895 | 18.7414 | 18.6772 | 18.5328 | 46.2399 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.05554 | 0.90378 | 0.050196 | 16.2725 | 19.01 | 3.1878 | 0.0551 | -0.2205 | -0.2686 | -0.3328 | -0.4772
2012-10-31 13:49 | 22.8816 | 18.8271 | 18.6707 | 18.6747 | 18.5704 | 46.2388 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.0115 | 3.1877 | 0.0551 | -0.1844 | -0.3408 | -0.3368 | -0.4411
2012-10-31 13:49 | 22.8787 | 18.7921 | 18.6959 | 18.6999 | 18.5354 | 46.2474 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.0687 | 3.1883 | 0.0551 | -0.2766 | -0.3728 | -0.3688 | -0.5333
2012-10-31 13:49 | 22.8831 | 18.8286 | 18.7404 | 18.7043 | 18.5679 | 46.2434 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055556 | 0.90412 | 0.050229 | 16.2741 | 19.0971 | 3.188 | 0.0551 | -0.2685 | -0.3567 | -0.3928 | -0.5292
2012-10-31 13:49 | 22.8816 | 18.799 | 18.7589 | 18.6707 | 18.5664 | 46.2416 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.0595 | 3.1879 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3006 | -0.3888 | -0.4931
2012-10-31 13:49 | 22.8816 | 18.799 | 18.7268 | 18.6908 | 18.5624 | 46.2376 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.05554 | 0.90385 | 0.0502 | 16.2738 | 19.0555 | 3.1876 | 0.0551 | -0.2565 | -0.3287 | -0.3647 | -0.4931
2012-10-31 13:49 | 22.8824 | 18.8199 | 18.7397 | 18.6635 | 18.5271 | 46.2359 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.0804 | 3.1875 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3407 | -0.4169 | -0.5533
2012-10-31 13:49 | 22.8824 | 18.8038 | 18.7397 | 18.6715 | 18.5191 | 46.2295 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.0563 | 3.1871 | 0.0551 | -0.2525 | -0.3166 | -0.3848 | -0.5372
2012-10-31 13:49 | 22.8794 | 18.8048 | 18.7367 | 18.6805 | 18.5 | 46.2341 | 0.014206 | 0.34562 | 0.00491 | 24.3288 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.0653 | 3.1874 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3286 | -0.3848 | -0.5653
2012-10-31 13:49 | 22.8764 | 18.7778 | 18.7738 | 18.6575 | 18.5612 | 46.2364 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.0383 | 3.1875 | 0.0551 | -0.2605 | -0.2645 | -0.3808 | -0.4771
2012-10-31 13:49 | 22.8846 | 18.806 | 18.7579 | 18.6416 | 18.5133 | 46.2341 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.0345 | 3.1874 | 0.0551 | -0.2285 | -0.2766 | -0.3929 | -0.5212
2012-10-31 13:49 | 22.8824 | 18.7958 | 18.7557 | 18.6595 | 18.5632 | 46.2422 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.0403 | 3.1879 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2846 | -0.3808 | -0.4771
2012-10-31 13:49 | 22.8861 | 18.7995 | 18.7714 | 18.6912 | 18.5589 | 46.2463 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.044 | 3.1882 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2726 | -0.3528 | -0.4851
2012-10-31 13:50 | 22.8846 | 18.802 | 18.786 | 18.6496 | 18.5855 | 46.2324 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055537 | 0.90386 | 0.050198 | 16.275 | 19.0465 | 3.1873 | 0.0551 | -0.2445 | -0.2605 | -0.3969 | -0.461
2012-10-31 13:50 | 22.8884 | 18.7938 | 18.7417 | 18.6935 | 18.5572 | 46.2278 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.0343 | 3.1869 | 0.0551 | -0.2405 | -0.2926 | -0.3408 | -0.4771
2012-10-31 13:50 | 22.8749 | 18.7803 | 18.7843 | 18.648 | 18.5316 | 46.2422 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.0849 | 3.1879 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3006 | -0.4369 | -0.5533
2012-10-31 13:50 | 22.8846 | 18.7619 | 18.7659 | 18.6657 | 18.5413 | 46.2266 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.0545 | 3.1869 | 0.0551 | -0.2926 | -0.2886 | -0.3888 | -0.5132
2012-10-31 13:50 | 22.8824 | 18.7878 | 18.7717 | 18.6354 | 18.5391 | 46.2359 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.0964 | 3.1875 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3247 | -0.461 | -0.5573
2012-10-31 13:50 | 22.8787 | 18.7841 | 18.7801 | 18.6598 | 18.5715 | 46.2364 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.0847 | 3.1875 | 0.0551 | -0.3006 | -0.3046 | -0.4249 | -0.5132
2012-10-31 13:50 | 22.8764 | 18.7818 | 18.7617 | 18.6695 | 18.6093 | 46.2347 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.05555 | 0.90391 | 0.050212 | 16.2719 | 19.1064 | 3.1874 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3447 | -0.4369 | -0.4971
2012-10-31 13:50 | 22.8764 | 18.7858 | 18.7537 | 18.6535 | 18.5652 | 46.2324 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.0704 | 3.1873 | 0.0551 | -0.2846 | -0.3167 | -0.4169 | -0.5052
2012-10-31 13:50 | 22.8764 | 18.7938 | 18.7136 | 18.6856 | 18.5773 | 46.2341 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.0904 | 3.1874 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3768 | -0.4048 | -0.5131
2012-10-31 13:50 | 22.8779 | 18.8114 | 18.7592 | 18.7312 | 18.5868 | 46.2243 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.05554 | 0.90394 | 0.050205 | 16.2754 | 19.1159 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3045 | -0.3567 | -0.3847 | -0.5291
2012-10-31 13:50 | 22.8689 | 18.7823 | 18.7743 | 18.7141 | 18.5457 | 46.233 | 0.014238 | 0.34553 | 0.00492 | 24.268 | 0.055522 | 0.90386 | 0.050184 | 16.2794 | 19.0869 | 3.1873 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3126 | -0.3728 | -0.5412
2012-10-31 13:50 | 22.8787 | 18.8041 | 18.752 | 18.6718 | 18.5796 | 46.2416 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1087 | 3.1879 | 0.0551 | -0.3046 | -0.3567 | -0.4369 | -0.5291
2012-10-31 13:50 | 22.8734 | 18.8069 | 18.7387 | 18.6585 | 18.5823 | 46.2364 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055547 | 0.90388 | 0.050208 | 16.2723 | 19.0794 | 3.1875 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3407 | -0.4209 | -0.4971
2012-10-31 13:50 | 22.8734 | 18.8309 | 18.7467 | 18.7106 | 18.5743 | 46.2255 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055525 | 0.90388 | 0.050188 | 16.2787 | 19.0794 | 3.1868 | 0.0551 | -0.2485 | -0.3327 | -0.3688 | -0.5051
2012-10-31 13:50 | 22.8652 | 18.8468 | 18.7545 | 18.6383 | 18.562 | 46.2318 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055525 | 0.90389 | 0.050189 | 16.279 | 19.0471 | 3.1872 | 0.0551 | -0.2003 | -0.2926 | -0.4088 | -0.4851
2012-10-31 13:50 | 22.8659 | 18.8074 | 18.7552 | 18.659 | 18.5547 | 46.2284 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.0559 | 3.187 | 0.0551 | -0.2485 | -0.3007 | -0.3969 | -0.5012
2012-10-31 13:50 | 22.8697 | 18.7951 | 18.727 | 18.6668 | 18.4984 | 46.2364 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.0677 | 3.1875 | 0.0551 | -0.2726 | -0.3407 | -0.4009 | -0.5693
2012-10-31 13:50 | 22.8697 | 18.8513 | 18.7631 | 18.6668 | 18.5505 | 46.2243 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.0677 | 3.1867 | 0.0551 | -0.2164 | -0.3046 | -0.4009 | -0.5172
2012-10-31 13:50 | 22.8704 | 18.7918 | 18.7758 | 18.6916 | 18.5472 | 46.2301 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055553 | 0.90392 | 0.050216 | 16.2713 | 19.0804 | 3.1871 | 0.0551 | -0.2886 | -0.3046 | -0.3888 | -0.5332
2012-10-31 13:50 | 22.8697 | 18.7911 | 18.7711 | 18.6508 | 18.5385 | 46.2312 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.0837 | 3.1872 | 0.0551 | -0.2926 | -0.3126 | -0.4329 | -0.5452
2012-10-31 13:50 | 22.8809 | 18.8144 | 18.7302 | 18.686 | 18.5176 | 46.233 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.1029 | 3.1873 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3727 | -0.4169 | -0.5853
2012-10-31 13:50 | 22.8787 | 18.7881 | 18.748 | 18.6558 | 18.5675 | 46.2301 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90401 | 0.050203 | 16.2784 | 19.1368 | 3.1871 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3888 | -0.481 | -0.5693
2012-10-31 13:51 | 22.8764 | 18.7858 | 18.7457 | 18.6775 | 18.5612 | 46.2272 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055553 | 0.90407 | 0.050224 | 16.2739 | 19.1184 | 3.1869 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3727 | -0.4409 | -0.5572
2012-10-31 13:51 | 22.8682 | 18.8057 | 18.7656 | 18.6493 | 18.5771 | 46.2318 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.0742 | 3.1872 | 0.0551 | -0.2685 | -0.3086 | -0.4249 | -0.4971
2012-10-31 13:51 | 22.8622 | 18.7836 | 18.7235 | 18.6513 | 18.5631 | 46.2243 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1122 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3887 | -0.4609 | -0.5491
2012-10-31 13:51 | 22.8674 | 18.7608 | 18.7567 | 18.6685 | 18.5482 | 46.226 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055559 | 0.90394 | 0.050222 | 16.2698 | 19.1054 | 3.1868 | 0.0551 | -0.3446 | -0.3487 | -0.4369 | -0.5572
2012-10-31 13:51 | 22.863 | 18.8085 | 18.7564 | 18.6521 | 18.5558 | 46.2376 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.065 | 3.1876 | 0.0551 | -0.2565 | -0.3086 | -0.4129 | -0.5092
2012-10-31 13:51 | 22.8704 | 18.8399 | 18.7638 | 18.6916 | 18.5392 | 46.2341 | 0.014209 | 0.34562 | 0.004911 | 24.3237 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1245 | 3.1874 | 0.0551 | -0.2846 | -0.3607 | -0.4329 | -0.5853
2012-10-31 13:51 | 22.8697 | 18.7871 | 18.7791 | 18.719 | 18.5906 | 46.2416 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055544 | 0.90385 | 0.050203 | 16.2726 | 19.0797 | 3.1879 | 0.0551 | -0.2926 | -0.3006 | -0.3607 | -0.4891
2012-10-31 13:51 | 22.8652 | 18.7746 | 18.7706 | 18.6944 | 18.554 | 46.2232 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.1393 | 3.1866 | 0.0551 | -0.3647 | -0.3687 | -0.4449 | -0.5853
2012-10-31 13:51 | 22.8689 | 18.7983 | 18.7703 | 18.6981 | 18.5698 | 46.2208 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055559 | 0.90405 | 0.050228 | 16.2719 | 19.151 | 3.1865 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3807 | -0.4529 | -0.5812
2012-10-31 13:51 | 22.8704 | 18.8319 | 18.7397 | 18.6836 | 18.5873 | 46.233 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.2126 | 3.1873 | 0.0551 | -0.3807 | -0.4729 | -0.529 | -0.6253
2012-10-31 13:51 | 22.8727 | 18.7981 | 18.758 | 18.6618 | 18.5695 | 46.2347 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.1788 | 3.1874 | 0.0551 | -0.3807 | -0.4208 | -0.517 | -0.6093
2012-10-31 13:51 | 22.8689 | 18.7823 | 18.7422 | 18.6981 | 18.5537 | 46.2399 | 0.014206 | 0.34559 | 0.004909 | 24.3268 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.167 | 3.1878 | 0.0551 | -0.3847 | -0.4248 | -0.4689 | -0.6133
2012-10-31 13:51 | 22.8644 | 18.8139 | 18.7337 | 18.6776 | 18.5372 | 46.226 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.1705 | 3.1868 | 0.0551 | -0.3566 | -0.4368 | -0.4929 | -0.6333
2012-10-31 13:51 | 22.8697 | 18.8152 | 18.719 | 18.6508 | 18.5425 | 46.2336 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.1558 | 3.1873 | 0.0551 | -0.3406 | -0.4368 | -0.505 | -0.6133
2012-10-31 13:51 | 22.8682 | 18.8137 | 18.7375 | 18.6693 | 18.561 | 46.2266 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.05554 | 0.90408 | 0.050213 | 16.278 | 19.1223 | 3.1869 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3848 | -0.453 | -0.5613
2012-10-31 13:51 | 22.8667 | 18.8122 | 18.7119 | 18.6799 | 18.5836 | 46.2243 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90399 | 0.050202 | 16.2782 | 19.1608 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3486 | -0.4489 | -0.4809 | -0.5772
2012-10-31 13:51 | 22.8734 | 18.7908 | 18.6906 | 18.6545 | 18.5341 | 46.2318 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.05554 | 0.90402 | 0.050209 | 16.277 | 19.1515 | 3.1872 | 0.0551 | -0.3607 | -0.4609 | -0.497 | -0.6174
2012-10-31 13:51 | 22.8682 | 18.8017 | 18.6934 | 18.6533 | 18.553 | 46.226 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.1743 | 3.1868 | 0.0551 | -0.3726 | -0.4809 | -0.521 | -0.6213
2012-10-31 13:51 | 22.8757 | 18.8132 | 18.745 | 18.6488 | 18.5485 | 46.2359 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.1618 | 3.1875 | 0.0551 | -0.3486 | -0.4168 | -0.513 | -0.6133
2012-10-31 13:51 | 22.8712 | 18.8287 | 18.7205 | 18.6523 | 18.544 | 46.2289 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1493 | 3.187 | 0.0551 | -0.3206 | -0.4288 | -0.497 | -0.6053
2012-10-31 13:51 | 22.8764 | 18.8539 | 18.7216 | 18.6454 | 18.5371 | 46.2301 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055544 | 0.90399 | 0.050211 | 16.2753 | 19.1665 | 3.1871 | 0.0551 | -0.3126 | -0.4449 | -0.5211 | -0.6294
2012-10-31 13:51 | 22.8742 | 18.8117 | 18.7275 | 18.6874 | 18.5109 | 46.2341 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.1443 | 3.1874 | 0.0551 | -0.3326 | -0.4168 | -0.4569 | -0.6334
2012-10-31 13:52 | 22.8742 | 18.8197 | 18.6874 | 18.6232 | 18.551 | 46.2237 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055544 | 0.90402 | 0.050213 | 16.2758 | 19.1523 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3326 | -0.4649 | -0.5291 | -0.6013
2012-10-31 13:52 | 22.8682 | 18.8057 | 18.7094 | 18.6693 | 18.5089 | 46.2197 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055544 | 0.90417 | 0.050221 | 16.2784 | 19.1663 | 3.1864 | 0.0551 | -0.3606 | -0.4569 | -0.497 | -0.6574
2012-10-31 13:52 | 22.8674 | 18.8009 | 18.6725 | 18.6445 | 18.5241 | 46.2347 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.1134 | 3.1874 | 0.0551 | -0.3125 | -0.4409 | -0.4689 | -0.5893
2012-10-31 13:52 | 22.8749 | 18.8164 | 18.664 | 18.6439 | 18.5316 | 46.2249 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.133 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3166 | -0.469 | -0.4891 | -0.6014
2012-10-31 13:52 | 22.8727 | 18.8102 | 18.6939 | 18.6738 | 18.5254 | 46.222 | 0.014203 | 0.34556 | 0.004908 | 24.3299 | 0.055534 | 0.90398 | 0.050202 | 16.2779 | 19.0827 | 3.1865 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3888 | -0.4089 | -0.5573
2012-10-31 13:52 | 22.8727 | 18.8823 | 18.7099 | 18.6778 | 18.5334 | 46.2116 | 0.014222 | 0.3455 | 0.004914 | 24.2933 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.0066 | 3.1858 | 0.0551 | -0.1243 | -0.2967 | -0.3288 | -0.4732
2012-10-31 13:52 | 22.8734 | 18.8429 | 18.6785 | 18.6745 | 18.5462 | 46.2214 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.0553 | 3.1865 | 0.0551 | -0.2124 | -0.3768 | -0.3808 | -0.5091
2012-10-31 13:52 | 22.8742 | 18.8117 | 18.6713 | 18.6513 | 18.4748 | 46.2249 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.0281 | 3.1867 | 0.0551 | -0.2164 | -0.3568 | -0.3768 | -0.5533
2012-10-31 13:52 | 22.8772 | 18.8547 | 18.6823 | 18.6342 | 18.5179 | 46.2197 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90399 | 0.050202 | 16.2782 | 19.0872 | 3.1864 | 0.0551 | -0.2325 | -0.4049 | -0.453 | -0.5693
2012-10-31 13:52 | 22.8712 | 18.8087 | 18.6402 | 18.6443 | 18.4758 | 46.2232 | 0.014238 | 0.34553 | 0.00492 | 24.268 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.0652 | 3.1866 | 0.0551 | -0.2565 | -0.425 | -0.4209 | -0.5894
2012-10-31 13:52 | 22.8787 | 18.8162 | 18.6678 | 18.6437 | 18.5234 | 46.2295 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.0847 | 3.1871 | 0.0551 | -0.2685 | -0.4169 | -0.441 | -0.5613
2012-10-31 13:52 | 22.8772 | 18.8387 | 18.7024 | 18.6583 | 18.5179 | 46.2289 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055525 | 0.90389 | 0.050189 | 16.279 | 19.003 | 3.187 | 0.0551 | -0.1643 | -0.3006 | -0.3447 | -0.4851
2012-10-31 13:52 | 22.8839 | 18.8574 | 18.6409 | 18.6529 | 18.5045 | 46.2197 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.0458 | 3.1864 | 0.0551 | -0.1884 | -0.4049 | -0.3929 | -0.5413
2012-10-31 13:52 | 22.8779 | 18.8234 | 18.675 | 18.655 | 18.5186 | 46.2168 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055547 | 0.90415 | 0.050223 | 16.2772 | 18.9957 | 3.1862 | 0.0551 | -0.1723 | -0.3207 | -0.3407 | -0.4771
2012-10-31 13:52 | 22.8794 | 18.8289 | 18.6845 | 18.6645 | 18.5241 | 46.2203 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05555 | 0.90419 | 0.050228 | 16.2771 | 19.0413 | 3.1864 | 0.0551 | -0.2124 | -0.3568 | -0.3768 | -0.5172
2012-10-31 13:52 | 22.8779 | 18.8755 | 18.663 | 18.675 | 18.5507 | 46.2232 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055556 | 0.90402 | 0.050224 | 16.2723 | 19.0438 | 3.1866 | 0.0551 | -0.1683 | -0.3808 | -0.3688 | -0.4931
2012-10-31 13:52 | 22.8764 | 18.878 | 18.6374 | 18.6575 | 18.5331 | 46.2295 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055534 | 0.90396 | 0.050201 | 16.2777 | 19.0623 | 3.1871 | 0.0551 | -0.1843 | -0.4249 | -0.4048 | -0.5292
2012-10-31 13:52 | 22.8787 | 18.8162 | 18.6598 | 18.6317 | 18.5475 | 46.2185 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.055553 | 0.90409 | 0.050225 | 16.2744 | 19.0847 | 3.1863 | 0.0551 | -0.2685 | -0.4249 | -0.453 | -0.5372
2012-10-31 13:52 | 22.8787 | 18.8843 | 18.6798 | 18.6317 | 18.4873 | 46.2162 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.1087 | 3.1861 | 0.0551 | -0.2244 | -0.4289 | -0.477 | -0.6214
2012-10-31 13:52 | 22.8809 | 18.8023 | 18.662 | 18.6499 | 18.5176 | 46.2122 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.1109 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3086 | -0.4489 | -0.461 | -0.5933
2012-10-31 13:52 | 22.8831 | 18.7724 | 18.7083 | 18.6401 | 18.5519 | 46.2122 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.0731 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3007 | -0.3648 | -0.433 | -0.5212
2012-10-31 13:52 | 22.8801 | 18.7935 | 18.6812 | 18.6532 | 18.5128 | 46.2203 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.0861 | 3.1864 | 0.0551 | -0.2926 | -0.4049 | -0.4329 | -0.5733
2012-10-31 13:52 | 22.8869 | 18.8204 | 18.7241 | 18.6519 | 18.5035 | 46.2266 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.0969 | 3.1869 | 0.0551 | -0.2765 | -0.3728 | -0.445 | -0.5934
2012-10-31 13:53 | 22.8772 | 18.7946 | 18.6503 | 18.6823 | 18.5339 | 46.2301 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055553 | 0.90414 | 0.050228 | 16.2752 | 19.0631 | 3.1871 | 0.0551 | -0.2685 | -0.4128 | -0.3808 | -0.5292
2012-10-31 13:53 | 22.8772 | 18.8187 | 18.7144 | 18.6462 | 18.5059 | 46.2122 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.0311 | 3.1859 | 0.0551 | -0.2124 | -0.3167 | -0.3849 | -0.5252
2012-10-31 13:53 | 22.8801 | 18.8296 | 18.6852 | 18.6572 | 18.5168 | 46.2179 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.054 | 3.1863 | 0.0551 | -0.2244 | -0.3688 | -0.3968 | -0.5372
2012-10-31 13:53 | 22.8742 | 18.8237 | 18.7114 | 18.6673 | 18.5069 | 46.2162 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.0521 | 3.1861 | 0.0551 | -0.2284 | -0.3407 | -0.3848 | -0.5452
2012-10-31 13:53 | 22.8772 | 18.8026 | 18.7184 | 18.6061 | 18.4978 | 46.211 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.0631 | 3.1858 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3447 | -0.457 | -0.5653
2012-10-31 13:53 | 22.8704 | 18.7838 | 18.7477 | 18.5953 | 18.5432 | 46.2087 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.1164 | 3.1856 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3687 | -0.5211 | -0.5732
2012-10-31 13:53 | 22.8712 | 18.8327 | 18.7285 | 18.6483 | 18.5159 | 46.2064 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055544 | 0.90405 | 0.050215 | 16.2763 | 19.0812 | 3.1855 | 0.0551 | -0.2485 | -0.3527 | -0.4329 | -0.5653
2012-10-31 13:53 | 22.8719 | 18.8454 | 18.7332 | 18.6209 | 18.5286 | 46.2156 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1099 | 3.1861 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3767 | -0.489 | -0.5813
2012-10-31 13:53 | 22.8712 | 18.8327 | 18.7405 | 18.6603 | 18.5039 | 46.226 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055553 | 0.90391 | 0.050215 | 16.2711 | 19.1172 | 3.1868 | 0.0551 | -0.2845 | -0.3767 | -0.4569 | -0.6133
2012-10-31 13:53 | 22.8697 | 18.8352 | 18.723 | 18.6628 | 18.5585 | 46.222 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.1077 | 3.1865 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3847 | -0.4449 | -0.5492
2012-10-31 13:53 | 22.863 | 18.7965 | 18.7403 | 18.6681 | 18.5157 | 46.2243 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1251 | 3.1867 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3848 | -0.457 | -0.6094
2012-10-31 13:53 | 22.8652 | 18.8147 | 18.7265 | 18.6182 | 18.5139 | 46.2168 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.1433 | 3.1862 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4168 | -0.5251 | -0.6294
2012-10-31 13:53 | 22.8667 | 18.8202 | 18.756 | 18.6598 | 18.5315 | 46.2151 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.1929 | 3.1861 | 0.0551 | -0.3727 | -0.4369 | -0.5331 | -0.6614
2012-10-31 13:53 | 22.8682 | 18.8538 | 18.7175 | 18.6453 | 18.541 | 46.2203 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.1823 | 3.1864 | 0.0551 | -0.3285 | -0.4648 | -0.537 | -0.6413
2012-10-31 13:53 | 22.8667 | 18.8002 | 18.724 | 18.6478 | 18.5315 | 46.2168 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.1488 | 3.1862 | 0.0551 | -0.3486 | -0.4248 | -0.501 | -0.6173
2012-10-31 13:53 | 22.8607 | 18.8102 | 18.734 | 18.6378 | 18.5014 | 46.2116 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1548 | 3.1858 | 0.0551 | -0.3446 | -0.4208 | -0.517 | -0.6534
2012-10-31 13:53 | 22.863 | 18.7884 | 18.7564 | 18.6481 | 18.5157 | 46.2151 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.1331 | 3.1861 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3767 | -0.485 | -0.6174
2012-10-31 13:53 | 22.8592 | 18.7967 | 18.7085 | 18.6443 | 18.536 | 46.2133 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1253 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4168 | -0.481 | -0.5893
2012-10-31 13:53 | 22.8667 | 18.7841 | 18.7761 | 18.6799 | 18.5355 | 46.2203 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.1167 | 3.1864 | 0.0551 | -0.3326 | -0.3406 | -0.4368 | -0.5812
2012-10-31 13:53 | 22.8644 | 18.8099 | 18.7377 | 18.6575 | 18.5372 | 46.2047 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.1385 | 3.1854 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4008 | -0.481 | -0.6013
2012-10-31 13:53 | 22.8607 | 18.8022 | 18.75 | 18.6578 | 18.5255 | 46.2058 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1268 | 3.1854 | 0.0551 | -0.3246 | -0.3768 | -0.469 | -0.6013
2012-10-31 13:53 | 22.8652 | 18.7826 | 18.7104 | 18.6342 | 18.5219 | 46.2122 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055534 | 0.90399 | 0.050202 | 16.2782 | 19.1753 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3927 | -0.4649 | -0.5411 | -0.6534
2012-10-31 13:54 | 22.8652 | 18.7946 | 18.7385 | 18.6463 | 18.5179 | 46.2029 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055556 | 0.90408 | 0.050227 | 16.2733 | 19.1032 | 3.1852 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3647 | -0.4569 | -0.5853
2012-10-31 13:54 | 22.8712 | 18.8127 | 18.7044 | 18.6362 | 18.536 | 46.2156 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.1052 | 3.1861 | 0.0551 | -0.2925 | -0.4008 | -0.469 | -0.5692
2012-10-31 13:54 | 22.8637 | 18.7811 | 18.749 | 18.6488 | 18.5565 | 46.2116 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055537 | 0.90405 | 0.050208 | 16.2784 | 19.1017 | 3.1858 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3527 | -0.4529 | -0.5452
2012-10-31 13:54 | 22.8622 | 18.8157 | 18.6794 | 18.6513 | 18.551 | 46.2047 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055544 | 0.90414 | 0.050219 | 16.2779 | 19.1042 | 3.1854 | 0.0551 | -0.2885 | -0.4248 | -0.4529 | -0.5532
2012-10-31 13:54 | 22.8667 | 18.7801 | 18.6638 | 18.6718 | 18.5515 | 46.2127 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055556 | 0.90409 | 0.050228 | 16.2736 | 19.0967 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3166 | -0.4329 | -0.4249 | -0.5452
2012-10-31 13:54 | 22.8659 | 18.8034 | 18.6951 | 18.655 | 18.5106 | 46.2156 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.0679 | 3.1861 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3728 | -0.4129 | -0.5573
2012-10-31 13:54 | 22.8607 | 18.7701 | 18.6899 | 18.6257 | 18.4813 | 46.2185 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05555 | 0.90394 | 0.050214 | 16.2725 | 19.1148 | 3.1863 | 0.0551 | -0.3447 | -0.4249 | -0.4891 | -0.6335
2012-10-31 13:54 | 22.8674 | 18.8049 | 18.7367 | 18.6244 | 18.5241 | 46.2191 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.05555 | 0.90401 | 0.050218 | 16.2738 | 19.1815 | 3.1863 | 0.0551 | -0.3766 | -0.4448 | -0.5571 | -0.6574
2012-10-31 13:54 | 22.8674 | 18.8169 | 18.7287 | 18.6324 | 18.5442 | 46.2133 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055544 | 0.90427 | 0.050227 | 16.2802 | 19.1936 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3767 | -0.4649 | -0.5612 | -0.6494
2012-10-31 13:54 | 22.8659 | 18.7753 | 18.7031 | 18.643 | 18.5387 | 46.1995 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.144 | 3.185 | 0.0551 | -0.3687 | -0.4409 | -0.501 | -0.6053
2012-10-31 13:54 | 22.8689 | 18.7863 | 18.7342 | 18.6339 | 18.5337 | 46.2052 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90414 | 0.050225 | 16.2761 | 19.143 | 3.1854 | 0.0551 | -0.3567 | -0.4088 | -0.5091 | -0.6093
2012-10-31 13:54 | 22.8809 | 18.8023 | 18.7061 | 18.658 | 18.4975 | 46.207 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055553 | 0.90414 | 0.050228 | 16.2752 | 19.1269 | 3.1855 | 0.0551 | -0.3246 | -0.4208 | -0.4689 | -0.6294
2012-10-31 13:54 | 22.8742 | 18.7836 | 18.7194 | 18.6152 | 18.547 | 46.2093 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055547 | 0.90411 | 0.05022 | 16.2765 | 19.1563 | 3.1857 | 0.0551 | -0.3727 | -0.4369 | -0.5411 | -0.6093
2012-10-31 13:54 | 22.8704 | 18.7397 | 18.7116 | 18.6435 | 18.5432 | 46.2029 | 0.014244 | 0.34564 | 0.004923 | 24.2659 | 0.055559 | 0.90424 | 0.050239 | 16.2753 | 19.1124 | 3.1852 | 0.0552 | -0.3727 | -0.4008 | -0.4689 | -0.5692
2012-10-31 13:54 | 22.8787 | 18.7801 | 18.7199 | 18.6237 | 18.4993 | 46.2133 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055562 | 0.90402 | 0.050229 | 16.2705 | 19.1207 | 3.1859 | 0.0551 | -0.3406 | -0.4008 | -0.497 | -0.6214
2012-10-31 13:54 | 22.8779 | 18.7672 | 18.7071 | 18.651 | 18.5106 | 46.1966 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.1039 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3367 | -0.3968 | -0.4529 | -0.5933
2012-10-31 13:54 | 22.8682 | 18.7816 | 18.6733 | 18.6052 | 18.533 | 46.2064 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055547 | 0.90414 | 0.050222 | 16.277 | 19.0862 | 3.1855 | 0.0551 | -0.3046 | -0.4129 | -0.481 | -0.5532
2012-10-31 13:54 | 22.8861 | 18.8196 | 18.6953 | 18.6391 | 18.5509 | 46.1989 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.05554 | 0.90422 | 0.050221 | 16.2806 | 19.0801 | 3.185 | 0.0551 | -0.2605 | -0.3848 | -0.441 | -0.5292
2012-10-31 13:54 | 22.8764 | 18.7898 | 18.6936 | 18.6174 | 18.5452 | 46.2041 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055544 | 0.90422 | 0.050224 | 16.2794 | 19.0543 | 3.1853 | 0.0551 | -0.2645 | -0.3607 | -0.4369 | -0.5091
2012-10-31 13:54 | 22.8772 | 18.8267 | 18.7385 | 18.6302 | 18.5059 | 46.2006 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.0992 | 3.1851 | 0.0551 | -0.2725 | -0.3607 | -0.469 | -0.5933
2012-10-31 13:54 | 22.8749 | 18.8084 | 18.7161 | 18.6319 | 18.5477 | 46.1977 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055556 | 0.90394 | 0.050219 | 16.2707 | 19.0969 | 3.1849 | 0.0551 | -0.2885 | -0.3808 | -0.465 | -0.5492
2012-10-31 13:54 | 22.8787 | 18.7921 | 18.748 | 18.6277 | 18.5314 | 46.1943 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055556 | 0.90405 | 0.050225 | 16.2728 | 19.0807 | 3.1846 | 0.0551 | -0.2886 | -0.3327 | -0.453 | -0.5493
2012-10-31 13:55 | 22.8779 | 18.8194 | 18.7352 | 18.6269 | 18.5226 | 46.1937 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.0999 | 3.1846 | 0.0551 | -0.2805 | -0.3647 | -0.473 | -0.5773
2012-10-31 13:55 | 22.8831 | 18.7925 | 18.7163 | 18.6201 | 18.5358 | 46.2029 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055556 | 0.90398 | 0.050221 | 16.2715 | 19.1091 | 3.1852 | 0.0551 | -0.3166 | -0.3928 | -0.489 | -0.5733
2012-10-31 13:55 | 22.8816 | 18.803 | 18.7028 | 18.6707 | 18.5143 | 46.2006 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1316 | 3.1851 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4288 | -0.4609 | -0.6173
2012-10-31 13:55 | 22.8779 | 18.7993 | 18.7432 | 18.6269 | 18.5226 | 46.2052 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.0799 | 3.1854 | 0.0551 | -0.2806 | -0.3367 | -0.453 | -0.5573
2012-10-31 13:55 | 22.8846 | 18.786 | 18.6897 | 18.6897 | 18.5253 | 46.2023 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055569 | 0.90407 | 0.050238 | 16.2692 | 19.0986 | 3.1852 | 0.0552 | -0.3126 | -0.4089 | -0.4089 | -0.5733
2012-10-31 13:55 | 22.8794 | 18.7928 | 18.7287 | 18.6444 | 18.5321 | 46.1977 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.1335 | 3.1849 | 0.0551 | -0.3407 | -0.4048 | -0.4891 | -0.6014
2012-10-31 13:55 | 22.8727 | 18.7941 | 18.722 | 18.6458 | 18.4933 | 46.207 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1308 | 3.1855 | 0.0551 | -0.3367 | -0.4088 | -0.485 | -0.6375
2012-10-31 13:55 | 22.8787 | 18.7961 | 18.728 | 18.6157 | 18.5194 | 46.2058 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055559 | 0.90411 | 0.050231 | 16.2729 | 19.1167 | 3.1854 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3887 | -0.501 | -0.5973
2012-10-31 13:55 | 22.8809 | 18.7863 | 18.7101 | 18.6379 | 18.5176 | 46.2029 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05555 | 0.90408 | 0.050222 | 16.2751 | 19.1109 | 3.1852 | 0.0551 | -0.3246 | -0.4008 | -0.473 | -0.5933
2012-10-31 13:55 | 22.8831 | 18.7484 | 18.6842 | 18.6201 | 18.5077 | 46.2035 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1251 | 3.1853 | 0.0551 | -0.3767 | -0.4409 | -0.505 | -0.6174
2012-10-31 13:55 | 22.8801 | 18.8015 | 18.6933 | 18.6251 | 18.5047 | 46.196 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055553 | 0.90404 | 0.050222 | 16.2734 | 19.1382 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3367 | -0.4449 | -0.5131 | -0.6335
2012-10-31 13:55 | 22.8861 | 18.7514 | 18.7153 | 18.6311 | 18.5107 | 46.1971 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055559 | 0.90396 | 0.050223 | 16.2703 | 19.1241 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3727 | -0.4088 | -0.493 | -0.6134
2012-10-31 13:55 | 22.8787 | 18.7801 | 18.7239 | 18.6397 | 18.4993 | 46.1995 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05555 | 0.90391 | 0.050212 | 16.2719 | 19.0767 | 3.185 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3528 | -0.437 | -0.5774
2012-10-31 13:55 | 22.8906 | 18.796 | 18.6957 | 18.6436 | 18.5594 | 46.196 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.0846 | 3.1848 | 0.0551 | -0.2886 | -0.3889 | -0.441 | -0.5252
2012-10-31 13:55 | 22.8816 | 18.7669 | 18.7389 | 18.6266 | 18.4942 | 46.2035 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055534 | 0.90399 | 0.050202 | 16.2782 | 19.0716 | 3.1853 | 0.0551 | -0.3047 | -0.3327 | -0.445 | -0.5774
2012-10-31 13:55 | 22.8988 | 18.7922 | 18.712 | 18.6438 | 18.5515 | 46.2018 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05555 | 0.90401 | 0.050218 | 16.2738 | 19.0767 | 3.1852 | 0.0551 | -0.2845 | -0.3647 | -0.4329 | -0.5252
2012-10-31 13:55 | 22.9011 | 18.7664 | 18.7223 | 18.6541 | 18.4896 | 46.1925 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.1231 | 3.1845 | 0.0551 | -0.3567 | -0.4008 | -0.469 | -0.6335
2012-10-31 13:55 | 22.8944 | 18.7677 | 18.6995 | 18.6113 | 18.5391 | 46.1885 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055547 | 0.90409 | 0.05022 | 16.2762 | 19.1324 | 3.1842 | 0.0551 | -0.3647 | -0.4329 | -0.5211 | -0.5933
2012-10-31 13:56 | 22.8936 | 18.7629 | 18.6907 | 18.5985 | 18.5142 | 46.1977 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.1116 | 3.1849 | 0.0551 | -0.3487 | -0.4209 | -0.5131 | -0.5974
2012-10-31 13:56 | 22.8958 | 18.8212 | 18.6889 | 18.6287 | 18.5204 | 46.2104 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.0777 | 3.1857 | 0.0551 | -0.2565 | -0.3888 | -0.449 | -0.5573
2012-10-31 13:56 | 22.8966 | 18.7459 | 18.6817 | 18.6215 | 18.5253 | 46.1925 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055556 | 0.90408 | 0.050227 | 16.2733 | 19.0986 | 3.1845 | 0.0551 | -0.3527 | -0.4169 | -0.4771 | -0.5733
2012-10-31 13:56 | 22.8973 | 18.7546 | 18.7105 | 18.5982 | 18.4939 | 46.207 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.0993 | 3.1855 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3888 | -0.5011 | -0.6054
2012-10-31 13:56 | 22.8951 | 18.7524 | 18.7123 | 18.62 | 18.5157 | 46.196 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.1011 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3888 | -0.4811 | -0.5854
2012-10-31 13:56 | 22.8988 | 18.7681 | 18.712 | 18.6157 | 18.5074 | 46.1919 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90407 | 0.050212 | 16.2777 | 19.1088 | 3.1845 | 0.0551 | -0.3407 | -0.3968 | -0.4931 | -0.6014
2012-10-31 13:56 | 22.9041 | 18.7774 | 18.7092 | 18.605 | 18.4966 | 46.1937 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.074 | 3.1846 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3648 | -0.469 | -0.5774
2012-10-31 13:56 | 22.9063 | 18.7515 | 18.6994 | 18.6553 | 18.535 | 46.1885 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.1083 | 3.1842 | 0.0551 | -0.3568 | -0.4089 | -0.453 | -0.5733
2012-10-31 13:56 | 22.8981 | 18.7794 | 18.7273 | 18.599 | 18.5107 | 46.2052 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.05555 | 0.90414 | 0.050225 | 16.2761 | 19.0961 | 3.1854 | 0.0551 | -0.3167 | -0.3688 | -0.4971 | -0.5854
2012-10-31 13:56 | 22.9018 | 18.7791 | 18.7029 | 18.6668 | 18.5104 | 46.1977 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90402 | 0.050204 | 16.2787 | 19.0557 | 3.1849 | 0.0551 | -0.2766 | -0.3528 | -0.3889 | -0.5453
2012-10-31 13:56 | 22.9048 | 18.7861 | 18.7099 | 18.6458 | 18.5294 | 46.1989 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.1228 | 3.185 | 0.0551 | -0.3367 | -0.4129 | -0.477 | -0.5934
2012-10-31 13:56 | 22.9078 | 18.737 | 18.717 | 18.6006 | 18.5084 | 46.1867 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.1178 | 3.1841 | 0.0551 | -0.3808 | -0.4008 | -0.5172 | -0.6094
2012-10-31 13:56 | 22.9123 | 18.7696 | 18.6813 | 18.6372 | 18.5008 | 46.1919 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05555 | 0.90411 | 0.050223 | 16.2756 | 19.0582 | 3.1845 | 0.0551 | -0.2886 | -0.3769 | -0.421 | -0.5574
2012-10-31 13:56 | 22.9086 | 18.7699 | 18.7218 | 18.6576 | 18.5132 | 46.1954 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.0905 | 3.1847 | 0.0551 | -0.3206 | -0.3687 | -0.4329 | -0.5773
2012-10-31 13:56 | 22.9123 | 18.7776 | 18.7014 | 18.6573 | 18.5329 | 46.1943 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.1103 | 3.1846 | 0.0551 | -0.3327 | -0.4089 | -0.453 | -0.5774
2012-10-31 13:56 | 22.9063 | 18.7796 | 18.6914 | 18.6112 | 18.5189 | 46.1977 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.05554 | 0.90411 | 0.050214 | 16.2785 | 19.1043 | 3.1849 | 0.0551 | -0.3247 | -0.4129 | -0.4931 | -0.5854
2012-10-31 13:56 | 22.9108 | 18.7681 | 18.6999 | 18.6317 | 18.5033 | 46.1914 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055559 | 0.90399 | 0.050225 | 16.2709 | 19.1288 | 3.1844 | 0.0551 | -0.3607 | -0.4289 | -0.4971 | -0.6255
2012-10-31 13:56 | 22.9123 | 18.8057 | 18.6934 | 18.6011 | 18.5169 | 46.1896 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055531 | 0.90405 | 0.050203 | 16.2801 | 19.1303 | 3.1843 | 0.0551 | -0.3246 | -0.4369 | -0.5292 | -0.6134
2012-10-31 13:56 | 22.9123 | 18.7816 | 18.7054 | 18.6252 | 18.541 | 46.2023 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055553 | 0.90414 | 0.050228 | 16.2752 | 19.1103 | 3.1852 | 0.0551 | -0.3287 | -0.4049 | -0.4851 | -0.5693
2012-10-31 13:56 | 22.9123 | 18.7696 | 18.6974 | 18.5971 | 18.5169 | 46.1919 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.05555 | 0.90411 | 0.050223 | 16.2756 | 19.0542 | 3.1845 | 0.0551 | -0.2846 | -0.3568 | -0.4571 | -0.5373
2012-10-31 13:56 | 22.9175 | 18.7547 | 18.6825 | 18.6504 | 18.498 | 46.1966 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055544 | 0.90415 | 0.05022 | 16.2781 | 19.1195 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3648 | -0.437 | -0.4691 | -0.6215
2012-10-31 13:57 | 22.922 | 18.7833 | 18.691 | 18.6108 | 18.5105 | 46.1873 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.116 | 3.1842 | 0.0551 | -0.3327 | -0.425 | -0.5052 | -0.6055
2012-10-31 13:57 | 22.9153 | 18.7886 | 18.7004 | 18.6242 | 18.4798 | 46.1966 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055531 | 0.90408 | 0.050204 | 16.2806 | 19.1133 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3247 | -0.4129 | -0.4891 | -0.6335
2012-10-31 13:57 | 22.922 | 18.8514 | 18.7071 | 18.667 | 18.4865 | 46.1833 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90404 | 0.050207 | 16.2781 | 19.144 | 3.1839 | 0.0551 | -0.2926 | -0.4369 | -0.477 | -0.6575
2012-10-31 13:57 | 22.9101 | 18.7594 | 18.6671 | 18.643 | 18.4866 | 46.1786 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055544 | 0.90408 | 0.050216 | 16.2768 | 19.1161 | 3.1836 | 0.0551 | -0.3567 | -0.449 | -0.4731 | -0.6295
2012-10-31 13:57 | 22.9198 | 18.745 | 18.6888 | 18.6568 | 18.5364 | 46.1891 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055537 | 0.90402 | 0.050207 | 16.2778 | 19.1138 | 3.1843 | 0.0551 | -0.3688 | -0.425 | -0.457 | -0.5774
2012-10-31 13:57 | 22.9228 | 18.7841 | 18.6918 | 18.6357 | 18.5595 | 46.1908 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.05555 | 0.90407 | 0.050221 | 16.2748 | 19.1248 | 3.1844 | 0.0551 | -0.3407 | -0.433 | -0.4891 | -0.5653
2012-10-31 13:57 | 22.925 | 18.7743 | 18.674 | 18.6379 | 18.5336 | 46.1885 | 0.014228 | 0.3457 | 0.004919 | 24.2972 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1029 | 3.1842 | 0.0551 | -0.3286 | -0.4289 | -0.465 | -0.5693
2012-10-31 13:57 | 22.9175 | 18.7868 | 18.6705 | 18.6705 | 18.502 | 46.1931 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.1355 | 3.1846 | 0.0551 | -0.3487 | -0.465 | -0.465 | -0.6335
2012-10-31 13:57 | 22.9235 | 18.8008 | 18.6404 | 18.6244 | 18.5401 | 46.1839 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1215 | 3.1839 | 0.0551 | -0.3207 | -0.4811 | -0.4971 | -0.5814
2012-10-31 13:57 | 22.9258 | 18.7911 | 18.6748 | 18.6587 | 18.5023 | 46.1815 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.1117 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3206 | -0.4369 | -0.453 | -0.6094
2012-10-31 13:57 | 22.9243 | 18.7736 | 18.6893 | 18.6412 | 18.5168 | 46.1937 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.0862 | 3.1846 | 0.0551 | -0.3126 | -0.3969 | -0.445 | -0.5694
2012-10-31 13:57 | 22.928 | 18.7933 | 18.693 | 18.6208 | 18.4925 | 46.1873 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.0899 | 3.1842 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3969 | -0.4691 | -0.5974
2012-10-31 13:57 | 22.931 | 18.7682 | 18.696 | 18.6078 | 18.4834 | 46.1931 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.0769 | 3.1846 | 0.0551 | -0.3087 | -0.3809 | -0.4691 | -0.5935
2012-10-31 13:57 | 22.9258 | 18.739 | 18.6547 | 18.6146 | 18.4742 | 46.2012 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0476 | 3.1851 | 0.0551 | -0.3086 | -0.3929 | -0.433 | -0.5734
2012-10-31 13:57 | 22.9302 | 18.7754 | 18.7033 | 18.6351 | 18.5548 | 46.1862 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.0721 | 3.1841 | 0.0551 | -0.2967 | -0.3688 | -0.437 | -0.5173
2012-10-31 13:57 | 22.934 | 18.7632 | 18.699 | 18.6469 | 18.5105 | 46.1844 | 0.014219 | 0.34567 | 0.004915 | 24.3106 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.0759 | 3.184 | 0.0551 | -0.3127 | -0.3769 | -0.429 | -0.5654
2012-10-31 13:57 | 22.9295 | 18.7747 | 18.6985 | 18.6384 | 18.51 | 46.1867 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.0834 | 3.1841 | 0.0551 | -0.3087 | -0.3849 | -0.445 | -0.5734
2012-10-31 13:57 | 22.9272 | 18.7604 | 18.7123 | 18.6321 | 18.5358 | 46.1867 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.05555 | 0.90391 | 0.050212 | 16.2719 | 19.1492 | 3.1841 | 0.0551 | -0.3888 | -0.4369 | -0.5171 | -0.6134
2012-10-31 13:57 | 22.9325 | 18.7537 | 18.7056 | 18.5932 | 18.505 | 46.1971 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.1305 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3768 | -0.4249 | -0.5373 | -0.6255
2012-10-31 13:57 | 22.9228 | 18.764 | 18.752 | 18.6477 | 18.5515 | 46.1821 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.0967 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3327 | -0.3447 | -0.449 | -0.5452
2012-10-31 13:57 | 22.925 | 18.7502 | 18.7221 | 18.6178 | 18.5216 | 46.1943 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.1069 | 3.1846 | 0.0551 | -0.3567 | -0.3848 | -0.4891 | -0.5853
2012-10-31 13:57 | 22.9243 | 18.7495 | 18.7014 | 18.6171 | 18.4888 | 46.1821 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.0782 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3287 | -0.3768 | -0.4611 | -0.5894
2012-10-31 13:57 | 22.9302 | 18.7995 | 18.7394 | 18.6752 | 18.5147 | 46.1914 | 0.014241 | 0.34553 | 0.004921 | 24.2629 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1442 | 3.1844 | 0.0551 | -0.3447 | -0.4048 | -0.469 | -0.6295
2012-10-31 13:58 | 22.9183 | 18.7635 | 18.7355 | 18.6352 | 18.5389 | 46.196 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055525 | 0.90379 | 0.050183 | 16.2772 | 19.1283 | 3.1848 | 0.0551 | -0.3648 | -0.3928 | -0.4931 | -0.5894
2012-10-31 13:58 | 22.9243 | 18.7455 | 18.7575 | 18.6653 | 18.5449 | 46.1919 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.1143 | 3.1845 | 0.0551 | -0.3688 | -0.3568 | -0.449 | -0.5694
2012-10-31 13:58 | 22.9258 | 18.759 | 18.735 | 18.6267 | 18.5224 | 46.1844 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2079 | 3.184 | 0.0551 | -0.4489 | -0.4729 | -0.5812 | -0.6855
2012-10-31 13:58 | 22.9243 | 18.7495 | 18.7495 | 18.6492 | 18.4968 | 46.1827 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.1223 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3728 | -0.3728 | -0.4731 | -0.6255
2012-10-31 13:58 | 22.9235 | 18.7246 | 18.7246 | 18.6244 | 18.5201 | 46.1763 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.1655 | 3.1834 | 0.0551 | -0.4409 | -0.4409 | -0.5411 | -0.6454
2012-10-31 13:58 | 22.9213 | 18.7465 | 18.7665 | 18.6462 | 18.5138 | 46.1839 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.1754 | 3.1839 | 0.0551 | -0.4289 | -0.4089 | -0.5292 | -0.6616
2012-10-31 13:58 | 22.9071 | 18.7243 | 18.7483 | 18.62 | 18.5157 | 46.1844 | 0.014212 | 0.34564 | 0.004912 | 24.3205 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.1491 | 3.184 | 0.0551 | -0.4248 | -0.4008 | -0.5291 | -0.6334
2012-10-31 13:58 | 22.9168 | 18.758 | 18.7781 | 18.6377 | 18.5053 | 46.1873 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.1829 | 3.1842 | 0.0551 | -0.4249 | -0.4048 | -0.5452 | -0.6776
2012-10-31 13:58 | 22.9078 | 18.7089 | 18.729 | 18.5926 | 18.4963 | 46.1827 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.1659 | 3.1838 | 0.0551 | -0.457 | -0.4369 | -0.5733 | -0.6696
2012-10-31 13:58 | 22.9168 | 18.73 | 18.7861 | 18.6497 | 18.5214 | 46.1937 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.1829 | 3.1846 | 0.0551 | -0.4529 | -0.3968 | -0.5332 | -0.6615
2012-10-31 13:58 | 22.9183 | 18.7275 | 18.7435 | 18.6192 | 18.4948 | 46.1804 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055531 | 0.90398 | 0.050199 | 16.2788 | 19.2164 | 3.1837 | 0.0551 | -0.4889 | -0.4729 | -0.5972 | -0.7216
2012-10-31 13:58 | 22.9153 | 18.7365 | 18.7405 | 18.6402 | 18.5319 | 46.1896 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.05554 | 0.90404 | 0.05021 | 16.2772 | 19.2174 | 3.1843 | 0.0551 | -0.4809 | -0.4769 | -0.5772 | -0.6855
2012-10-31 13:58 | 22.9258 | 18.8111 | 18.771 | 18.6507 | 18.5585 | 46.1758 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055537 | 0.90405 | 0.050208 | 16.2784 | 19.2439 | 3.1834 | 0.0551 | -0.4328 | -0.4729 | -0.5932 | -0.6854
2012-10-31 13:58 | 22.916 | 18.7612 | 18.7211 | 18.6369 | 18.5246 | 46.1815 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.2261 | 3.1838 | 0.0551 | -0.4649 | -0.505 | -0.5892 | -0.7015
2012-10-31 13:58 | 22.9205 | 18.7417 | 18.7898 | 18.5853 | 18.5451 | 46.1862 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.2266 | 3.1841 | 0.0551 | -0.4849 | -0.4368 | -0.6413 | -0.6815
2012-10-31 13:58 | 22.9228 | 18.74 | 18.748 | 18.6357 | 18.4832 | 46.1786 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.2329 | 3.1836 | 0.0551 | -0.4929 | -0.4849 | -0.5972 | -0.7497
2012-10-31 13:58 | 22.919 | 18.7322 | 18.7241 | 18.6319 | 18.5557 | 46.1902 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90398 | 0.050202 | 16.2779 | 19.165 | 3.1844 | 0.0551 | -0.4328 | -0.4409 | -0.5331 | -0.6093
2012-10-31 13:58 | 22.928 | 18.7331 | 18.7452 | 18.6329 | 18.5486 | 46.185 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055534 | 0.90385 | 0.050194 | 16.2756 | 19.178 | 3.184 | 0.0551 | -0.4449 | -0.4328 | -0.5451 | -0.6294
2012-10-31 13:58 | 22.925 | 18.7462 | 18.7221 | 18.6579 | 18.5095 | 46.1862 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90392 | 0.050201 | 16.276 | 19.135 | 3.1841 | 0.0551 | -0.3888 | -0.4129 | -0.4771 | -0.6255
2012-10-31 13:58 | 22.9175 | 18.7708 | 18.7066 | 18.6504 | 18.5301 | 46.1879 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1635 | 3.1842 | 0.0551 | -0.3927 | -0.4569 | -0.5131 | -0.6334
2012-10-31 13:58 | 22.9183 | 18.7876 | 18.7435 | 18.6071 | 18.551 | 46.1694 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1323 | 3.1829 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3888 | -0.5252 | -0.5813
2012-10-31 13:58 | 22.9258 | 18.743 | 18.747 | 18.5865 | 18.5585 | 46.1943 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90389 | 0.050186 | 16.2799 | 19.1678 | 3.1846 | 0.0551 | -0.4248 | -0.4208 | -0.5813 | -0.6093
2012-10-31 13:58 | 22.9235 | 18.7447 | 18.7246 | 18.6284 | 18.516 | 46.1717 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.1255 | 3.1831 | 0.0551 | -0.3808 | -0.4009 | -0.4971 | -0.6095
2012-10-31 13:58 | 22.916 | 18.7532 | 18.7252 | 18.657 | 18.4805 | 46.1856 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.055553 | 0.90418 | 0.05023 | 16.276 | 19.11 | 3.184 | 0.0551 | -0.3568 | -0.3848 | -0.453 | -0.6295
2012-10-31 13:59 | 22.9175 | 18.7788 | 18.7146 | 18.6143 | 18.4659 | 46.1781 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.0313 | 3.1835 | 0.0551 | -0.2525 | -0.3167 | -0.417 | -0.5654
2012-10-31 13:59 | 22.913 | 18.7141 | 18.7101 | 18.6139 | 18.5216 | 46.1856 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055553 | 0.90401 | 0.05022 | 16.2729 | 19.0749 | 3.184 | 0.0551 | -0.3608 | -0.3648 | -0.461 | -0.5533
2012-10-31 13:59 | 22.9183 | 18.7555 | 18.6873 | 18.6392 | 18.559 | 46.1711 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.1123 | 3.183 | 0.0551 | -0.3568 | -0.425 | -0.4731 | -0.5533
2012-10-31 13:59 | 22.922 | 18.7312 | 18.7111 | 18.6429 | 18.5466 | 46.1821 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90392 | 0.05021 | 16.2731 | 19.0879 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3567 | -0.3768 | -0.445 | -0.5413
2012-10-31 13:59 | 22.9123 | 18.7495 | 18.7215 | 18.6332 | 18.5048 | 46.1746 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0902 | 3.1833 | 0.0551 | -0.3407 | -0.3687 | -0.457 | -0.5854
2012-10-31 13:59 | 22.9168 | 18.742 | 18.7139 | 18.6257 | 18.4973 | 46.1821 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.0667 | 3.1838 | 0.0551 | -0.3247 | -0.3528 | -0.441 | -0.5694
2012-10-31 13:59 | 22.9101 | 18.7433 | 18.7072 | 18.623 | 18.5067 | 46.1706 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.088 | 3.183 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3808 | -0.465 | -0.5813
2012-10-31 13:59 | 22.9145 | 18.7237 | 18.7477 | 18.6234 | 18.5111 | 46.1763 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.1205 | 3.1834 | 0.0551 | -0.3968 | -0.3728 | -0.4971 | -0.6094
2012-10-31 13:59 | 22.9168 | 18.746 | 18.6979 | 18.6217 | 18.5053 | 46.1555 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1228 | 3.182 | 0.0551 | -0.3768 | -0.4249 | -0.5011 | -0.6175
2012-10-31 13:59 | 22.9123 | 18.7134 | 18.6974 | 18.5851 | 18.5249 | 46.1677 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.0862 | 3.1828 | 0.0551 | -0.3728 | -0.3888 | -0.5011 | -0.5613
2012-10-31 13:59 | 22.9115 | 18.7367 | 18.7006 | 18.6043 | 18.5361 | 46.1654 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.0774 | 3.1826 | 0.0551 | -0.3407 | -0.3768 | -0.4731 | -0.5413
2012-10-31 13:59 | 22.913 | 18.7422 | 18.6981 | 18.6179 | 18.4694 | 46.1682 | 0.014212 | 0.34553 | 0.004911 | 24.3124 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.107 | 3.1828 | 0.0551 | -0.3648 | -0.4089 | -0.4891 | -0.6376
2012-10-31 13:59 | 22.9153 | 18.7485 | 18.7365 | 18.6202 | 18.5279 | 46.163 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.1453 | 3.1825 | 0.0551 | -0.3968 | -0.4088 | -0.5251 | -0.6174
2012-10-31 13:59 | 22.9168 | 18.746 | 18.734 | 18.6056 | 18.5254 | 46.174 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055525 | 0.90388 | 0.050188 | 16.2787 | 19.0827 | 3.1832 | 0.0551 | -0.3367 | -0.3487 | -0.4771 | -0.5573
2012-10-31 13:59 | 22.9086 | 18.7579 | 18.6977 | 18.6215 | 18.5092 | 46.1671 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.0745 | 3.1828 | 0.0551 | -0.3166 | -0.3768 | -0.453 | -0.5653
2012-10-31 13:59 | 22.9138 | 18.723 | 18.7189 | 18.5986 | 18.5063 | 46.159 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1038 | 3.1822 | 0.0551 | -0.3808 | -0.3849 | -0.5052 | -0.5975
2012-10-31 13:59 | 22.913 | 18.7262 | 18.6981 | 18.6339 | 18.4895 | 46.1706 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.0989 | 3.183 | 0.0551 | -0.3727 | -0.4008 | -0.465 | -0.6094
2012-10-31 13:59 | 22.9093 | 18.7425 | 18.6944 | 18.6262 | 18.4858 | 46.1694 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055544 | 0.90386 | 0.050204 | 16.2729 | 19.0912 | 3.1829 | 0.0551 | -0.3487 | -0.3968 | -0.465 | -0.6054
2012-10-31 13:59 | 22.916 | 18.7412 | 18.7091 | 18.5808 | 18.4885 | 46.17 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0859 | 3.183 | 0.0551 | -0.3447 | -0.3768 | -0.5051 | -0.5974
2012-10-31 13:59 | 22.9145 | 18.7397 | 18.7076 | 18.6033 | 18.5111 | 46.1636 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.1245 | 3.1825 | 0.0551 | -0.3848 | -0.4169 | -0.5212 | -0.6134
2012-10-31 13:59 | 22.9115 | 18.7287 | 18.7487 | 18.5843 | 18.5 | 46.1602 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.1055 | 3.1823 | 0.0551 | -0.3768 | -0.3568 | -0.5212 | -0.6055
2012-10-31 13:59 | 22.9145 | 18.7678 | 18.6956 | 18.6314 | 18.479 | 46.1526 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.1325 | 3.1818 | 0.0551 | -0.3647 | -0.4369 | -0.5011 | -0.6535
2012-10-31 14:00 | 22.9093 | 18.7666 | 18.7425 | 18.6382 | 18.5018 | 46.1729 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055537 | 0.90372 | 0.05019 | 16.2724 | 19.1353 | 3.1832 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3928 | -0.4971 | -0.6335
2012-10-31 14:00 | 22.9018 | 18.727 | 18.723 | 18.6027 | 18.5144 | 46.1636 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1478 | 3.1825 | 0.0551 | -0.4208 | -0.4248 | -0.5451 | -0.6334
2012-10-31 14:00 | 22.9011 | 18.7423 | 18.7383 | 18.63 | 18.5177 | 46.1654 | 0.014209 | 0.34556 | 0.00491 | 24.3196 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.1151 | 3.1826 | 0.0551 | -0.3728 | -0.3768 | -0.4851 | -0.5974
2012-10-31 14:00 | 22.9086 | 18.7338 | 18.7378 | 18.6415 | 18.5172 | 46.155 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.1466 | 3.1819 | 0.0551 | -0.4128 | -0.4088 | -0.5051 | -0.6294
2012-10-31 14:00 | 22.8988 | 18.7601 | 18.74 | 18.5956 | 18.4954 | 46.1596 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.1368 | 3.1822 | 0.0551 | -0.3767 | -0.3968 | -0.5412 | -0.6414
2012-10-31 14:00 | 22.8966 | 18.7378 | 18.7378 | 18.5975 | 18.5212 | 46.1665 | 0.014244 | 0.3456 | 0.004923 | 24.2628 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1226 | 3.1827 | 0.0551 | -0.3848 | -0.3848 | -0.5251 | -0.6014
2012-10-31 14:00 | 22.8921 | 18.7173 | 18.7454 | 18.6611 | 18.5047 | 46.1636 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055531 | 0.90382 | 0.05019 | 16.2759 | 19.1221 | 3.1825 | 0.0551 | -0.4048 | -0.3767 | -0.461 | -0.6174
2012-10-31 14:00 | 22.8899 | 18.7351 | 18.7231 | 18.6228 | 18.4985 | 46.1619 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055528 | 0.90388 | 0.05019 | 16.2779 | 19.176 | 3.1824 | 0.0551 | -0.4409 | -0.4529 | -0.5532 | -0.6775
2012-10-31 14:00 | 22.8831 | 18.7283 | 18.7324 | 18.6682 | 18.5077 | 46.1607 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055528 | 0.90386 | 0.05019 | 16.2776 | 19.1892 | 3.1823 | 0.0551 | -0.4609 | -0.4568 | -0.521 | -0.6815
2012-10-31 14:00 | 22.8809 | 18.7221 | 18.6981 | 18.6419 | 18.5216 | 46.1781 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.159 | 3.1835 | 0.0551 | -0.4369 | -0.4609 | -0.5171 | -0.6374
2012-10-31 14:00 | 22.8787 | 18.736 | 18.748 | 18.6197 | 18.4753 | 46.174 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2009 | 3.1832 | 0.0551 | -0.4649 | -0.4529 | -0.5812 | -0.7256
2012-10-31 14:00 | 22.8794 | 18.7246 | 18.7487 | 18.6244 | 18.5201 | 46.1746 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.1535 | 3.1833 | 0.0551 | -0.4289 | -0.4048 | -0.5291 | -0.6334
2012-10-31 14:00 | 22.8794 | 18.7567 | 18.7126 | 18.5963 | 18.5361 | 46.1729 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.1815 | 3.1832 | 0.0551 | -0.4248 | -0.4689 | -0.5852 | -0.6454
2012-10-31 14:00 | 22.8749 | 18.7362 | 18.7562 | 18.652 | 18.5156 | 46.1602 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.1971 | 3.1823 | 0.0551 | -0.4609 | -0.4409 | -0.5451 | -0.6815
2012-10-31 14:00 | 22.8816 | 18.7469 | 18.7589 | 18.6547 | 18.5022 | 46.159 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.055544 | 0.90383 | 0.050203 | 16.2724 | 19.2158 | 3.1822 | 0.0551 | -0.4689 | -0.4569 | -0.5611 | -0.7136
2012-10-31 14:00 | 22.8734 | 18.7507 | 18.7387 | 18.6264 | 18.5101 | 46.1723 | 0.014234 | 0.34566 | 0.00492 | 24.284 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.2596 | 3.1831 | 0.0551 | -0.5089 | -0.5209 | -0.6332 | -0.7495
2012-10-31 14:00 | 22.8704 | 18.7397 | 18.7758 | 18.6074 | 18.5271 | 46.1677 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055553 | 0.90394 | 0.050216 | 16.2716 | 19.2606 | 3.1828 | 0.0551 | -0.5209 | -0.4848 | -0.6532 | -0.7335
2012-10-31 14:00 | 22.8772 | 18.7104 | 18.7224 | 18.566 | 18.5219 | 46.1596 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.2474 | 3.1822 | 0.0551 | -0.537 | -0.525 | -0.6814 | -0.7255
2012-10-31 14:00 | 22.8704 | 18.7397 | 18.7638 | 18.6234 | 18.495 | 46.1596 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90399 | 0.0502 | 16.2791 | 19.2927 | 3.1822 | 0.0551 | -0.553 | -0.5289 | -0.6693 | -0.7977
2012-10-31 14:00 | 22.8727 | 18.73 | 18.758 | 18.6417 | 18.5054 | 46.159 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055553 | 0.90401 | 0.05022 | 16.2729 | 19.2109 | 3.1822 | 0.0551 | -0.4809 | -0.4529 | -0.5692 | -0.7055
2012-10-31 14:00 | 22.8742 | 18.7395 | 18.7395 | 18.6432 | 18.5069 | 46.1711 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055518 | 0.90373 | 0.050173 | 16.2782 | 19.2484 | 3.183 | 0.0551 | -0.5089 | -0.5089 | -0.6052 | -0.7415
2012-10-31 14:00 | 22.8719 | 18.7612 | 18.7452 | 18.6249 | 18.4965 | 46.1671 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055522 | 0.90368 | 0.050174 | 16.276 | 19.2341 | 3.1828 | 0.0551 | -0.4729 | -0.4889 | -0.6092 | -0.7376
2012-10-31 14:01 | 22.8682 | 18.7375 | 18.7375 | 18.6252 | 18.533 | 46.1561 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055518 | 0.90373 | 0.050173 | 16.2782 | 19.1783 | 3.182 | 0.0551 | -0.4408 | -0.4408 | -0.5531 | -0.6453
2012-10-31 14:01 | 22.8689 | 18.7663 | 18.7382 | 18.666 | 18.4976 | 46.1654 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.2031 | 3.1826 | 0.0551 | -0.4368 | -0.4649 | -0.5371 | -0.7055
2012-10-31 14:01 | 22.8667 | 18.756 | 18.756 | 18.6077 | 18.4913 | 46.1665 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.1568 | 3.1827 | 0.0551 | -0.4008 | -0.4008 | -0.5491 | -0.6655
2012-10-31 14:01 | 22.8712 | 18.7365 | 18.7365 | 18.6483 | 18.5319 | 46.1573 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055512 | 0.90376 | 0.05017 | 16.2805 | 19.1293 | 3.1821 | 0.0551 | -0.3928 | -0.3928 | -0.481 | -0.5974
2012-10-31 14:01 | 22.8712 | 18.7686 | 18.7485 | 18.6443 | 18.536 | 46.1625 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90379 | 0.050197 | 16.2728 | 19.1253 | 3.1824 | 0.0551 | -0.3567 | -0.3768 | -0.481 | -0.5893
2012-10-31 14:01 | 22.8659 | 18.7472 | 18.7312 | 18.6069 | 18.5186 | 46.1648 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.05555 | 0.90388 | 0.05021 | 16.2714 | 19.1159 | 3.1826 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3847 | -0.509 | -0.5973
2012-10-31 14:01 | 22.8659 | 18.7312 | 18.6951 | 18.6149 | 18.4986 | 46.1619 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.1119 | 3.1824 | 0.0551 | -0.3807 | -0.4168 | -0.497 | -0.6133
2012-10-31 14:01 | 22.8674 | 18.7728 | 18.6806 | 18.6324 | 18.484 | 46.1578 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1255 | 3.1821 | 0.0551 | -0.3527 | -0.4449 | -0.4931 | -0.6415
2012-10-31 14:01 | 22.8727 | 18.7661 | 18.6979 | 18.6297 | 18.4933 | 46.1665 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055544 | 0.9038 | 0.050201 | 16.2719 | 19.1908 | 3.1827 | 0.0551 | -0.4247 | -0.4929 | -0.5611 | -0.6975
2012-10-31 14:01 | 22.8697 | 18.7911 | 18.727 | 18.6468 | 18.5224 | 46.1596 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055531 | 0.90372 | 0.050184 | 16.2741 | 19.1959 | 3.1822 | 0.0551 | -0.4048 | -0.4689 | -0.5491 | -0.6735
2012-10-31 14:01 | 22.8622 | 18.7395 | 18.7395 | 18.6272 | 18.547 | 46.1636 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.1683 | 3.1825 | 0.0551 | -0.4288 | -0.4288 | -0.5411 | -0.6213
2012-10-31 14:01 | 22.8719 | 18.7252 | 18.6931 | 18.6008 | 18.5326 | 46.1665 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.178 | 3.1827 | 0.0551 | -0.4528 | -0.4849 | -0.5772 | -0.6454
2012-10-31 14:01 | 22.8697 | 18.7069 | 18.6909 | 18.6067 | 18.5064 | 46.1654 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.1838 | 3.1826 | 0.0551 | -0.4769 | -0.4929 | -0.5771 | -0.6774
2012-10-31 14:01 | 22.8644 | 18.7337 | 18.7337 | 18.5893 | 18.5171 | 46.1677 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055522 | 0.90375 | 0.050178 | 16.2773 | 19.1665 | 3.1828 | 0.0551 | -0.4328 | -0.4328 | -0.5772 | -0.6494
2012-10-31 14:01 | 22.8659 | 18.7192 | 18.7312 | 18.6229 | 18.4946 | 46.1654 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.156 | 3.1826 | 0.0551 | -0.4368 | -0.4248 | -0.5331 | -0.6614
2012-10-31 14:01 | 22.8637 | 18.717 | 18.6849 | 18.6247 | 18.5044 | 46.1665 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.1538 | 3.1827 | 0.0551 | -0.4368 | -0.4689 | -0.5291 | -0.6494
2012-10-31 14:01 | 22.8772 | 18.7224 | 18.7505 | 18.6101 | 18.4898 | 46.1532 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.2154 | 3.1818 | 0.0551 | -0.493 | -0.4649 | -0.6053 | -0.7256
2012-10-31 14:01 | 22.8704 | 18.7477 | 18.7317 | 18.6154 | 18.5311 | 46.17 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.2166 | 3.183 | 0.0551 | -0.4689 | -0.4849 | -0.6012 | -0.6855
2012-10-31 14:01 | 22.8659 | 18.7071 | 18.7111 | 18.6309 | 18.4785 | 46.1567 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.2281 | 3.182 | 0.0551 | -0.521 | -0.517 | -0.5972 | -0.7496
2012-10-31 14:01 | 22.8712 | 18.7485 | 18.7485 | 18.6122 | 18.4557 | 46.1607 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055534 | 0.90385 | 0.050194 | 16.2756 | 19.2134 | 3.1823 | 0.0551 | -0.4649 | -0.4649 | -0.6012 | -0.7577
2012-10-31 14:01 | 22.8719 | 18.7131 | 18.7292 | 18.6089 | 18.4885 | 46.1578 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.2141 | 3.1821 | 0.0551 | -0.501 | -0.4849 | -0.6052 | -0.7256
2012-10-31 14:01 | 22.8682 | 18.7255 | 18.7134 | 18.6132 | 18.4768 | 46.1648 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055518 | 0.90366 | 0.050169 | 16.2769 | 19.2224 | 3.1826 | 0.0551 | -0.4969 | -0.509 | -0.6092 | -0.7456
2012-10-31 14:02 | 22.8704 | 18.7116 | 18.7156 | 18.6234 | 18.487 | 46.1734 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.2046 | 3.1832 | 0.0551 | -0.493 | -0.489 | -0.5812 | -0.7176
2012-10-31 14:02 | 22.8764 | 18.6896 | 18.7297 | 18.6454 | 18.5131 | 46.1642 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90379 | 0.050194 | 16.2737 | 19.2386 | 3.1826 | 0.0551 | -0.549 | -0.5089 | -0.5932 | -0.7255
2012-10-31 14:02 | 22.8764 | 18.7537 | 18.7016 | 18.6254 | 18.5452 | 46.1613 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.2506 | 3.1824 | 0.0551 | -0.4969 | -0.549 | -0.6252 | -0.7054
2012-10-31 14:02 | 22.8719 | 18.7131 | 18.7212 | 18.6048 | 18.4965 | 46.1613 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.05554 | 0.90385 | 0.0502 | 16.2738 | 19.2301 | 3.1824 | 0.0551 | -0.517 | -0.5089 | -0.6253 | -0.7336
2012-10-31 14:02 | 22.8749 | 18.7081 | 18.7322 | 18.6038 | 18.4875 | 46.1417 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90372 | 0.050182 | 16.275 | 19.193 | 3.181 | 0.0551 | -0.4849 | -0.4608 | -0.5892 | -0.7055
2012-10-31 14:02 | 22.8667 | 18.7079 | 18.728 | 18.5996 | 18.5034 | 46.1515 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.1488 | 3.1817 | 0.0551 | -0.4409 | -0.4208 | -0.5492 | -0.6454
2012-10-31 14:02 | 22.8787 | 18.6919 | 18.7159 | 18.6277 | 18.5354 | 46.1474 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.05554 | 0.90376 | 0.050195 | 16.2723 | 19.1568 | 3.1814 | 0.0551 | -0.4649 | -0.4409 | -0.5291 | -0.6214
2012-10-31 14:02 | 22.8712 | 18.7205 | 18.6964 | 18.6082 | 18.4918 | 46.148 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.1653 | 3.1814 | 0.0551 | -0.4448 | -0.4689 | -0.5571 | -0.6735
2012-10-31 14:02 | 22.8727 | 18.734 | 18.7019 | 18.6056 | 18.5615 | 46.155 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.1588 | 3.1819 | 0.0551 | -0.4248 | -0.4569 | -0.5532 | -0.5973
2012-10-31 14:02 | 22.8742 | 18.7756 | 18.7515 | 18.571 | 18.5189 | 46.1451 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.1563 | 3.1812 | 0.0551 | -0.3807 | -0.4048 | -0.5853 | -0.6374
2012-10-31 14:02 | 22.8719 | 18.7212 | 18.7131 | 18.6089 | 18.5166 | 46.1446 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.166 | 3.1812 | 0.0551 | -0.4448 | -0.4529 | -0.5571 | -0.6494
2012-10-31 14:02 | 22.8749 | 18.6961 | 18.7362 | 18.6319 | 18.5236 | 46.1561 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.153 | 3.182 | 0.0551 | -0.4569 | -0.4168 | -0.5211 | -0.6294
2012-10-31 14:02 | 22.8794 | 18.7487 | 18.7647 | 18.6164 | 18.5161 | 46.163 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055531 | 0.90395 | 0.050197 | 16.2783 | 19.0814 | 3.1825 | 0.0551 | -0.3327 | -0.3167 | -0.465 | -0.5653
2012-10-31 14:02 | 22.8719 | 18.7452 | 18.7292 | 18.645 | 18.5086 | 46.1613 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.0979 | 3.1824 | 0.0551 | -0.3527 | -0.3687 | -0.4529 | -0.5893
2012-10-31 14:02 | 22.8757 | 18.6929 | 18.749 | 18.6207 | 18.5003 | 46.1411 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055528 | 0.90399 | 0.050197 | 16.2799 | 19.0616 | 3.181 | 0.0551 | -0.3687 | -0.3126 | -0.4409 | -0.5613
2012-10-31 14:02 | 22.8757 | 18.7129 | 18.749 | 18.6327 | 18.5284 | 46.1584 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.0737 | 3.1822 | 0.0551 | -0.3608 | -0.3247 | -0.441 | -0.5453
2012-10-31 14:02 | 22.8794 | 18.7246 | 18.7447 | 18.6525 | 18.5241 | 46.1486 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055531 | 0.90366 | 0.050181 | 16.2731 | 19.0854 | 3.1815 | 0.0551 | -0.3608 | -0.3407 | -0.4329 | -0.5613
2012-10-31 14:02 | 22.8734 | 18.7427 | 18.7186 | 18.6304 | 18.5021 | 46.1544 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055522 | 0.90379 | 0.05018 | 16.2781 | 19.0754 | 3.1819 | 0.0551 | -0.3327 | -0.3568 | -0.445 | -0.5733
2012-10-31 14:02 | 22.8749 | 18.7322 | 18.7041 | 18.5998 | 18.5316 | 46.1671 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0929 | 3.1828 | 0.0551 | -0.3607 | -0.3888 | -0.4931 | -0.5613
2012-10-31 14:02 | 22.8764 | 18.7818 | 18.7457 | 18.6414 | 18.5371 | 46.1509 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.0583 | 3.1816 | 0.0551 | -0.2765 | -0.3126 | -0.4169 | -0.5212
2012-10-31 14:02 | 22.8704 | 18.7076 | 18.6876 | 18.6274 | 18.5031 | 46.1555 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.0283 | 3.182 | 0.0551 | -0.3207 | -0.3407 | -0.4009 | -0.5252
2012-10-31 14:02 | 22.8757 | 18.741 | 18.7089 | 18.6367 | 18.5324 | 46.1544 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.0136 | 3.1819 | 0.0551 | -0.2726 | -0.3047 | -0.3769 | -0.4812
2012-10-31 14:02 | 22.8749 | 18.7242 | 18.7041 | 18.6119 | 18.5397 | 46.1451 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.0208 | 3.1812 | 0.0551 | -0.2966 | -0.3167 | -0.4089 | -0.4811
2012-10-31 14:03 | 22.8824 | 18.7397 | 18.6875 | 18.5752 | 18.5512 | 46.1573 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90378 | 0.050196 | 16.2725 | 19.0683 | 3.1821 | 0.0551 | -0.3286 | -0.3808 | -0.4931 | -0.5171
2012-10-31 14:03 | 22.8816 | 18.7309 | 18.7148 | 18.6226 | 18.4982 | 46.148 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.0716 | 3.1814 | 0.0551 | -0.3407 | -0.3568 | -0.449 | -0.5734
2012-10-31 14:03 | 22.8854 | 18.7266 | 18.7306 | 18.6384 | 18.486 | 46.1486 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055522 | 0.90388 | 0.050185 | 16.2796 | 19.0794 | 3.1815 | 0.0551 | -0.3528 | -0.3488 | -0.441 | -0.5934
2012-10-31 14:03 | 22.8876 | 18.7328 | 18.7328 | 18.6045 | 18.5002 | 46.1503 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.1417 | 3.1816 | 0.0551 | -0.4089 | -0.4089 | -0.5372 | -0.6415
2012-10-31 14:03 | 22.8839 | 18.7091 | 18.7131 | 18.6449 | 18.4885 | 46.1607 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055547 | 0.9038 | 0.050204 | 16.271 | 19.1099 | 3.1823 | 0.0551 | -0.4008 | -0.3968 | -0.465 | -0.6214
2012-10-31 14:03 | 22.8981 | 18.7474 | 18.7233 | 18.6591 | 18.5107 | 46.1411 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055531 | 0.90363 | 0.05018 | 16.2726 | 19.1481 | 3.181 | 0.0551 | -0.4007 | -0.4248 | -0.489 | -0.6374
2012-10-31 14:03 | 22.8846 | 18.7419 | 18.6817 | 18.6095 | 18.4812 | 46.1446 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1507 | 3.1812 | 0.0551 | -0.4088 | -0.469 | -0.5412 | -0.6695
2012-10-31 14:03 | 22.8869 | 18.68 | 18.7001 | 18.6319 | 18.5156 | 46.1318 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90365 | 0.050175 | 16.2746 | 19.1209 | 3.1803 | 0.0551 | -0.4409 | -0.4208 | -0.489 | -0.6053
2012-10-31 14:03 | 22.8891 | 18.7343 | 18.7023 | 18.614 | 18.4937 | 46.1509 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055512 | 0.90369 | 0.050166 | 16.2792 | 19.1391 | 3.1816 | 0.0551 | -0.4048 | -0.4368 | -0.5251 | -0.6454
2012-10-31 14:03 | 22.8958 | 18.7531 | 18.6929 | 18.6408 | 18.4964 | 46.1434 | 0.014231 | 0.3457 | 0.00492 | 24.2921 | 0.055518 | 0.90372 | 0.050173 | 16.2779 | 19.1579 | 3.1811 | 0.0551 | -0.4048 | -0.465 | -0.5171 | -0.6615
2012-10-31 14:03 | 22.8958 | 18.733 | 18.6648 | 18.6247 | 18.4924 | 46.1422 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055512 | 0.90368 | 0.050165 | 16.2789 | 19.1619 | 3.181 | 0.0551 | -0.4289 | -0.4971 | -0.5372 | -0.6695
2012-10-31 14:03 | 22.8958 | 18.741 | 18.717 | 18.6127 | 18.5084 | 46.1417 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055522 | 0.90369 | 0.050175 | 16.2762 | 19.1659 | 3.181 | 0.0551 | -0.4249 | -0.4489 | -0.5532 | -0.6575
2012-10-31 14:03 | 22.9003 | 18.6854 | 18.6894 | 18.6292 | 18.4768 | 46.1405 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055522 | 0.9038 | 0.050181 | 16.2783 | 19.2064 | 3.1809 | 0.0551 | -0.521 | -0.517 | -0.5772 | -0.7296
2012-10-31 14:03 | 22.9041 | 18.6772 | 18.7213 | 18.633 | 18.5127 | 46.1382 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90376 | 0.050187 | 16.2749 | 19.1902 | 3.1808 | 0.0551 | -0.513 | -0.4689 | -0.5572 | -0.6775
2012-10-31 14:03 | 22.9011 | 18.6902 | 18.6541 | 18.5779 | 18.5257 | 46.1446 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055522 | 0.90378 | 0.050179 | 16.2778 | 19.2032 | 3.1812 | 0.0551 | -0.513 | -0.5491 | -0.6253 | -0.6775
2012-10-31 14:03 | 22.9063 | 18.7355 | 18.7235 | 18.5871 | 18.5029 | 46.1289 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.2285 | 3.1801 | 0.0551 | -0.493 | -0.505 | -0.6414 | -0.7256
2012-10-31 14:03 | 22.9071 | 18.7363 | 18.7082 | 18.5839 | 18.5237 | 46.1405 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055528 | 0.90376 | 0.050184 | 16.2758 | 19.1852 | 3.1809 | 0.0551 | -0.4489 | -0.477 | -0.6013 | -0.6615
2012-10-31 14:03 | 22.9123 | 18.7375 | 18.7215 | 18.6252 | 18.5289 | 46.1359 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055518 | 0.90368 | 0.05017 | 16.2772 | 19.1824 | 3.1806 | 0.0551 | -0.4449 | -0.4609 | -0.5572 | -0.6535
2012-10-31 14:03 | 22.9078 | 18.741 | 18.6969 | 18.5886 | 18.5244 | 46.1405 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1939 | 3.1809 | 0.0551 | -0.4529 | -0.497 | -0.6053 | -0.6695
2012-10-31 14:03 | 22.9056 | 18.7188 | 18.7027 | 18.5984 | 18.4901 | 46.137 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055528 | 0.90365 | 0.050178 | 16.2737 | 19.2077 | 3.1807 | 0.0551 | -0.4889 | -0.505 | -0.6093 | -0.7176
2012-10-31 14:03 | 22.9041 | 18.7173 | 18.6731 | 18.6009 | 18.5087 | 46.1301 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.1982 | 3.1802 | 0.0551 | -0.4809 | -0.5251 | -0.5973 | -0.6895
2012-10-31 14:03 | 22.9138 | 18.7109 | 18.7149 | 18.6187 | 18.5104 | 46.1347 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.1999 | 3.1805 | 0.0551 | -0.489 | -0.485 | -0.5812 | -0.6895
2012-10-31 14:04 | 22.913 | 18.6981 | 18.7262 | 18.6259 | 18.4935 | 46.1388 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.2552 | 3.1808 | 0.0551 | -0.5571 | -0.529 | -0.6293 | -0.7617
2012-10-31 14:04 | 22.9101 | 18.6872 | 18.7513 | 18.615 | 18.4946 | 46.1359 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90378 | 0.050193 | 16.2734 | 19.2363 | 3.1806 | 0.0551 | -0.5491 | -0.485 | -0.6213 | -0.7417
2012-10-31 14:04 | 22.9093 | 18.6944 | 18.7706 | 18.6222 | 18.5139 | 46.1388 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 19.2074 | 3.1808 | 0.0551 | -0.513 | -0.4368 | -0.5852 | -0.6935
2012-10-31 14:04 | 22.916 | 18.7011 | 18.7653 | 18.6289 | 18.5206 | 46.1399 | 0.014234 | 0.34554 | 0.004918 | 24.2758 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.1901 | 3.1809 | 0.0551 | -0.489 | -0.4248 | -0.5612 | -0.6695
2012-10-31 14:04 | 22.9183 | 18.7435 | 18.7114 | 18.6151 | 18.5149 | 46.1289 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055531 | 0.90373 | 0.050185 | 16.2744 | 19.2004 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4569 | -0.489 | -0.5853 | -0.6855
2012-10-31 14:04 | 22.9175 | 18.7186 | 18.7467 | 18.6304 | 18.51 | 46.1434 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055515 | 0.90378 | 0.050173 | 16.2799 | 19.1916 | 3.1811 | 0.0551 | -0.473 | -0.4449 | -0.5612 | -0.6816
2012-10-31 14:04 | 22.9198 | 18.6848 | 18.7169 | 18.6086 | 18.4883 | 46.1359 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1899 | 3.1806 | 0.0551 | -0.5051 | -0.473 | -0.5813 | -0.7016
2012-10-31 14:04 | 22.9138 | 18.6828 | 18.7189 | 18.6307 | 18.5384 | 46.1347 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055537 | 0.90373 | 0.050191 | 16.2726 | 19.1638 | 3.1805 | 0.0551 | -0.481 | -0.4449 | -0.5331 | -0.6254
2012-10-31 14:04 | 22.9175 | 18.6946 | 18.7668 | 18.6143 | 18.4579 | 46.1451 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055515 | 0.9037 | 0.050169 | 16.2786 | 19.1916 | 3.1812 | 0.0551 | -0.497 | -0.4248 | -0.5773 | -0.7337
2012-10-31 14:04 | 22.9175 | 18.6785 | 18.7387 | 18.5863 | 18.5141 | 46.133 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.2196 | 3.1804 | 0.0551 | -0.5411 | -0.4809 | -0.6333 | -0.7055
2012-10-31 14:04 | 22.925 | 18.7342 | 18.7021 | 18.6499 | 18.5416 | 46.1243 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.2111 | 3.1798 | 0.0551 | -0.4769 | -0.509 | -0.5612 | -0.6695
2012-10-31 14:04 | 22.925 | 18.7181 | 18.7021 | 18.5978 | 18.4975 | 46.1446 | 0.014238 | 0.34553 | 0.00492 | 24.268 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2031 | 3.1812 | 0.0551 | -0.485 | -0.501 | -0.6053 | -0.7056
2012-10-31 14:04 | 22.9205 | 18.7136 | 18.6895 | 18.5853 | 18.505 | 46.1324 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1986 | 3.1804 | 0.0551 | -0.485 | -0.5091 | -0.6133 | -0.6936
2012-10-31 14:04 | 22.9265 | 18.7076 | 18.6955 | 18.6274 | 18.4789 | 46.1318 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.2006 | 3.1803 | 0.0551 | -0.493 | -0.5051 | -0.5732 | -0.7217
2012-10-31 14:04 | 22.9317 | 18.7208 | 18.7328 | 18.6165 | 18.5162 | 46.1446 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055509 | 0.90362 | 0.050159 | 16.2787 | 19.2098 | 3.1812 | 0.0551 | -0.489 | -0.477 | -0.5933 | -0.6936
2012-10-31 14:04 | 22.9258 | 18.7269 | 18.7109 | 18.6106 | 18.5063 | 46.1382 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055525 | 0.90368 | 0.050177 | 16.2751 | 19.1678 | 3.1808 | 0.0551 | -0.4409 | -0.4569 | -0.5572 | -0.6615
2012-10-31 14:04 | 22.9258 | 18.6748 | 18.7149 | 18.6587 | 18.5063 | 46.1313 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055537 | 0.9037 | 0.050189 | 16.2721 | 19.1678 | 3.1803 | 0.0551 | -0.493 | -0.4529 | -0.5091 | -0.6615
2012-10-31 14:04 | 22.9213 | 18.7104 | 18.6542 | 18.6542 | 18.5179 | 46.137 | 0.014209 | 0.34554 | 0.00491 | 24.3185 | 0.055522 | 0.90363 | 0.050171 | 16.2752 | 19.1193 | 3.1807 | 0.0551 | -0.4089 | -0.4651 | -0.4651 | -0.6014
2012-10-31 14:04 | 22.9302 | 18.7153 | 18.7073 | 18.611 | 18.5187 | 46.1434 | 0.014219 | 0.34548 | 0.004912 | 24.2974 | 0.055512 | 0.90383 | 0.050174 | 16.2818 | 19.1762 | 3.1811 | 0.0551 | -0.4609 | -0.4689 | -0.5652 | -0.6575
2012-10-31 14:04 | 22.9332 | 18.7263 | 18.7263 | 18.61 | 18.5217 | 46.1399 | 0.014238 | 0.34551 | 0.004919 | 24.267 | 0.055528 | 0.90366 | 0.050178 | 16.274 | 19.1512 | 3.1809 | 0.0551 | -0.4249 | -0.4249 | -0.5412 | -0.6295
2012-10-31 14:04 | 22.9243 | 18.7214 | 18.6933 | 18.5931 | 18.5008 | 46.1359 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.1623 | 3.1806 | 0.0551 | -0.4409 | -0.469 | -0.5692 | -0.6615
2012-10-31 14:04 | 22.9317 | 18.6927 | 18.6807 | 18.6125 | 18.4721 | 46.1266 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.1577 | 3.18 | 0.0551 | -0.465 | -0.477 | -0.5452 | -0.6856
2012-10-31 14:05 | 22.9295 | 18.7026 | 18.6945 | 18.5902 | 18.498 | 46.1399 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.0954 | 3.1809 | 0.0551 | -0.3928 | -0.4009 | -0.5052 | -0.5974
2012-10-31 14:05 | 22.928 | 18.7171 | 18.6529 | 18.6088 | 18.4884 | 46.1289 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055515 | 0.90375 | 0.050172 | 16.2793 | 19.0699 | 3.1801 | 0.0551 | -0.3528 | -0.417 | -0.4611 | -0.5815
2012-10-31 14:05 | 22.9235 | 18.7206 | 18.6484 | 18.5842 | 18.5321 | 46.1324 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90388 | 0.050188 | 16.2787 | 19.1135 | 3.1804 | 0.0551 | -0.3929 | -0.4651 | -0.5293 | -0.5814
2012-10-31 14:05 | 22.9332 | 18.7263 | 18.7063 | 18.598 | 18.5097 | 46.1301 | 0.014241 | 0.34557 | 0.004921 | 24.2659 | 0.055525 | 0.90373 | 0.05018 | 16.2761 | 19.1031 | 3.1802 | 0.0551 | -0.3768 | -0.3968 | -0.5051 | -0.5934
2012-10-31 14:05 | 22.9258 | 18.6948 | 18.6828 | 18.6066 | 18.4983 | 46.1451 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90376 | 0.050199 | 16.2711 | 19.1398 | 3.1812 | 0.0551 | -0.445 | -0.457 | -0.5332 | -0.6415
2012-10-31 14:05 | 22.9235 | 18.7086 | 18.6725 | 18.5842 | 18.4799 | 46.133 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055534 | 0.9037 | 0.050186 | 16.273 | 19.1295 | 3.1804 | 0.0551 | -0.4209 | -0.457 | -0.5453 | -0.6496
2012-10-31 14:05 | 22.9272 | 18.7003 | 18.6922 | 18.596 | 18.5238 | 46.1278 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055528 | 0.9037 | 0.050181 | 16.2747 | 19.1853 | 3.1801 | 0.0551 | -0.485 | -0.4931 | -0.5893 | -0.6615
2012-10-31 14:05 | 22.9243 | 18.7535 | 18.6933 | 18.5971 | 18.4968 | 46.1313 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.1944 | 3.1803 | 0.0551 | -0.4409 | -0.5011 | -0.5973 | -0.6976
2012-10-31 14:05 | 22.9198 | 18.7129 | 18.6728 | 18.6126 | 18.5123 | 46.1318 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055531 | 0.9037 | 0.050184 | 16.2739 | 19.2339 | 3.1803 | 0.0551 | -0.521 | -0.5611 | -0.6213 | -0.7216
2012-10-31 14:05 | 22.934 | 18.7191 | 18.7071 | 18.5947 | 18.5145 | 46.1284 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055525 | 0.90373 | 0.05018 | 16.2761 | 19.184 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4649 | -0.4769 | -0.5893 | -0.6695
2012-10-31 14:05 | 22.9332 | 18.7183 | 18.7223 | 18.598 | 18.5418 | 46.1318 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055525 | 0.90375 | 0.050181 | 16.2764 | 19.2313 | 3.1803 | 0.0551 | -0.513 | -0.509 | -0.6333 | -0.6895
2012-10-31 14:05 | 22.9385 | 18.6795 | 18.7517 | 18.6233 | 18.507 | 46.1365 | 0.014209 | 0.34557 | 0.00491 | 24.3206 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.1685 | 3.1807 | 0.0551 | -0.489 | -0.4168 | -0.5452 | -0.6615
2012-10-31 14:05 | 22.9332 | 18.7063 | 18.6621 | 18.618 | 18.4856 | 46.122 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1873 | 3.1797 | 0.0551 | -0.481 | -0.5252 | -0.5693 | -0.7017
2012-10-31 14:05 | 22.9415 | 18.7266 | 18.7226 | 18.5782 | 18.4899 | 46.1266 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055522 | 0.90373 | 0.050177 | 16.277 | 19.1635 | 3.18 | 0.0551 | -0.4369 | -0.4409 | -0.5853 | -0.6736
2012-10-31 14:05 | 22.9422 | 18.7353 | 18.6872 | 18.5869 | 18.4946 | 46.1353 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055525 | 0.90366 | 0.050176 | 16.2748 | 19.1241 | 3.1806 | 0.0551 | -0.3888 | -0.4369 | -0.5372 | -0.6295
2012-10-31 14:05 | 22.9422 | 18.7193 | 18.7313 | 18.607 | 18.4826 | 46.1261 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055522 | 0.90378 | 0.050179 | 16.2778 | 19.1041 | 3.1799 | 0.0551 | -0.3848 | -0.3728 | -0.4971 | -0.6215
2012-10-31 14:05 | 22.9407 | 18.6977 | 18.6736 | 18.5934 | 18.4931 | 46.1411 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.0946 | 3.181 | 0.0551 | -0.3969 | -0.421 | -0.5012 | -0.6015
2012-10-31 14:05 | 22.9459 | 18.7109 | 18.7109 | 18.5946 | 18.5104 | 46.1365 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055525 | 0.90379 | 0.050183 | 16.2772 | 19.1479 | 3.1807 | 0.0551 | -0.437 | -0.437 | -0.5533 | -0.6375
2012-10-31 14:05 | 22.94 | 18.7251 | 18.6529 | 18.5967 | 18.4964 | 46.1284 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.17 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4449 | -0.5171 | -0.5733 | -0.6736
2012-10-31 14:05 | 22.9347 | 18.7118 | 18.6717 | 18.5794 | 18.4751 | 46.1284 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055534 | 0.90382 | 0.050193 | 16.2751 | 19.1487 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4369 | -0.477 | -0.5693 | -0.6736
2012-10-31 14:05 | 22.9385 | 18.6835 | 18.6955 | 18.5872 | 18.4789 | 46.1318 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 19.1525 | 3.1803 | 0.0551 | -0.469 | -0.457 | -0.5653 | -0.6736
2012-10-31 14:05 | 22.9437 | 18.7368 | 18.7087 | 18.5884 | 18.5082 | 46.137 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.1457 | 3.1807 | 0.0551 | -0.4089 | -0.437 | -0.5573 | -0.6375
2012-10-31 14:05 | 22.9385 | 18.7075 | 18.6755 | 18.6033 | 18.515 | 46.1272 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.1084 | 3.18 | 0.0551 | -0.4009 | -0.4329 | -0.5051 | -0.5934
2012-10-31 14:06 | 22.9444 | 18.6974 | 18.6894 | 18.5811 | 18.4808 | 46.1301 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.0783 | 3.1802 | 0.0551 | -0.3809 | -0.3889 | -0.4972 | -0.5975
2012-10-31 14:06 | 22.934 | 18.7271 | 18.695 | 18.5667 | 18.4623 | 46.1243 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.1159 | 3.1798 | 0.0551 | -0.3888 | -0.4209 | -0.5492 | -0.6536
2012-10-31 14:06 | 22.9355 | 18.7166 | 18.6765 | 18.6043 | 18.4638 | 46.1266 | 0.014234 | 0.34554 | 0.004918 | 24.2758 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1295 | 3.18 | 0.0551 | -0.4129 | -0.453 | -0.5252 | -0.6657
2012-10-31 14:06 | 22.9355 | 18.7647 | 18.7045 | 18.6123 | 18.4759 | 46.1295 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055553 | 0.90394 | 0.050216 | 16.2716 | 19.0854 | 3.1802 | 0.0551 | -0.3207 | -0.3809 | -0.4731 | -0.6095
2012-10-31 14:06 | 22.9385 | 18.7517 | 18.7156 | 18.6113 | 18.4869 | 46.1284 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055562 | 0.90398 | 0.050227 | 16.2697 | 19.1605 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4088 | -0.4449 | -0.5492 | -0.6736
2012-10-31 14:06 | 22.94 | 18.7692 | 18.693 | 18.6409 | 18.5125 | 46.1394 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.182 | 3.1809 | 0.0551 | -0.4128 | -0.489 | -0.5411 | -0.6695
2012-10-31 14:06 | 22.937 | 18.7181 | 18.694 | 18.5897 | 18.4734 | 46.1255 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055537 | 0.90386 | 0.050198 | 16.275 | 19.171 | 3.1799 | 0.0551 | -0.4529 | -0.477 | -0.5813 | -0.6976
2012-10-31 14:06 | 22.9385 | 18.7156 | 18.7196 | 18.5832 | 18.4709 | 46.1284 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055544 | 0.90385 | 0.050203 | 16.2726 | 19.1885 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4729 | -0.4689 | -0.6053 | -0.7176
2012-10-31 14:06 | 22.9355 | 18.6845 | 18.6925 | 18.6083 | 18.508 | 46.1318 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90401 | 0.050206 | 16.2776 | 19.1495 | 3.1803 | 0.0551 | -0.465 | -0.457 | -0.5412 | -0.6415
2012-10-31 14:06 | 22.928 | 18.7331 | 18.6529 | 18.5807 | 18.4764 | 46.1289 | 0.014247 | 0.34559 | 0.004924 | 24.2568 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.138 | 3.1801 | 0.0551 | -0.4049 | -0.4851 | -0.5573 | -0.6616
2012-10-31 14:06 | 22.9325 | 18.7376 | 18.6975 | 18.5932 | 18.4568 | 46.1336 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.1385 | 3.1805 | 0.0551 | -0.4009 | -0.441 | -0.5453 | -0.6817
2012-10-31 14:06 | 22.937 | 18.7141 | 18.682 | 18.6338 | 18.4774 | 46.1289 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.1991 | 3.1801 | 0.0551 | -0.485 | -0.5171 | -0.5653 | -0.7217
2012-10-31 14:06 | 22.934 | 18.7111 | 18.683 | 18.5988 | 18.5065 | 46.1261 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.1961 | 3.1799 | 0.0551 | -0.485 | -0.5131 | -0.5973 | -0.6896
2012-10-31 14:06 | 22.937 | 18.69 | 18.686 | 18.5977 | 18.4894 | 46.1168 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.171 | 3.1793 | 0.0551 | -0.481 | -0.485 | -0.5733 | -0.6816
2012-10-31 14:06 | 22.9385 | 18.7236 | 18.6795 | 18.6033 | 18.519 | 46.1295 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1845 | 3.1802 | 0.0551 | -0.4609 | -0.505 | -0.5812 | -0.6655
2012-10-31 14:06 | 22.9407 | 18.7097 | 18.7138 | 18.5974 | 18.5092 | 46.1249 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.1467 | 3.1799 | 0.0551 | -0.437 | -0.4329 | -0.5493 | -0.6375
2012-10-31 14:06 | 22.94 | 18.7211 | 18.701 | 18.5847 | 18.5004 | 46.1232 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.1219 | 3.1797 | 0.0551 | -0.4008 | -0.4209 | -0.5372 | -0.6215
2012-10-31 14:06 | 22.9347 | 18.7078 | 18.7439 | 18.5874 | 18.4269 | 46.1197 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.1126 | 3.1795 | 0.0551 | -0.4048 | -0.3687 | -0.5252 | -0.6857
2012-10-31 14:06 | 22.928 | 18.7091 | 18.669 | 18.5486 | 18.5085 | 46.1197 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.0659 | 3.1795 | 0.0551 | -0.3568 | -0.3969 | -0.5173 | -0.5574
2012-10-31 14:06 | 22.9377 | 18.7228 | 18.7308 | 18.5864 | 18.5343 | 46.1232 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055525 | 0.90382 | 0.050185 | 16.2777 | 19.1597 | 3.1797 | 0.0551 | -0.4369 | -0.4289 | -0.5733 | -0.6254
2012-10-31 14:06 | 22.934 | 18.6669 | 18.7351 | 18.5667 | 18.4864 | 46.122 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90379 | 0.050188 | 16.2754 | 19.152 | 3.1797 | 0.0551 | -0.4851 | -0.4169 | -0.5853 | -0.6656
2012-10-31 14:06 | 22.934 | 18.7111 | 18.7632 | 18.6068 | 18.4744 | 46.1197 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.1159 | 3.1795 | 0.0551 | -0.4048 | -0.3527 | -0.5091 | -0.6415
2012-10-31 14:06 | 22.9347 | 18.7118 | 18.6997 | 18.5914 | 18.4791 | 46.1157 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.1166 | 3.1792 | 0.0551 | -0.4048 | -0.4169 | -0.5252 | -0.6375
2012-10-31 14:07 | 22.9392 | 18.7283 | 18.7042 | 18.5679 | 18.4675 | 46.1318 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055553 | 0.90402 | 0.050221 | 16.2731 | 19.1412 | 3.1803 | 0.0551 | -0.4129 | -0.437 | -0.5733 | -0.6737
2012-10-31 14:07 | 22.934 | 18.691 | 18.7311 | 18.6028 | 18.4583 | 46.1197 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.172 | 3.1795 | 0.0551 | -0.481 | -0.4409 | -0.5692 | -0.7137
2012-10-31 14:07 | 22.9437 | 18.7007 | 18.7248 | 18.6165 | 18.4961 | 46.1226 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055534 | 0.90376 | 0.05019 | 16.274 | 19.1897 | 3.1797 | 0.0551 | -0.489 | -0.4649 | -0.5732 | -0.6936
2012-10-31 14:07 | 22.9362 | 18.7454 | 18.7333 | 18.605 | 18.4886 | 46.1081 | 0.014206 | 0.34559 | 0.004909 | 24.3268 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.1662 | 3.1787 | 0.0551 | -0.4208 | -0.4329 | -0.5612 | -0.6776
2012-10-31 14:07 | 22.9325 | 18.7015 | 18.6975 | 18.6093 | 18.497 | 46.1237 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.1425 | 3.1798 | 0.0551 | -0.441 | -0.445 | -0.5332 | -0.6455
2012-10-31 14:07 | 22.9332 | 18.7143 | 18.7183 | 18.63 | 18.4896 | 46.1168 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2033 | 3.1793 | 0.0551 | -0.489 | -0.485 | -0.5733 | -0.7137
2012-10-31 14:07 | 22.9385 | 18.7196 | 18.7236 | 18.5591 | 18.4668 | 46.122 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055525 | 0.90378 | 0.050182 | 16.2769 | 19.1765 | 3.1797 | 0.0551 | -0.4569 | -0.4529 | -0.6174 | -0.7097
2012-10-31 14:07 | 22.9415 | 18.7426 | 18.7266 | 18.6103 | 18.4939 | 46.1203 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.2316 | 3.1795 | 0.0551 | -0.489 | -0.505 | -0.6213 | -0.7377
2012-10-31 14:07 | 22.934 | 18.7391 | 18.691 | 18.5867 | 18.4824 | 46.1157 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.2481 | 3.1792 | 0.0551 | -0.509 | -0.5571 | -0.6614 | -0.7657
2012-10-31 14:07 | 22.9377 | 18.7067 | 18.7388 | 18.5904 | 18.5022 | 46.1203 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05554 | 0.90394 | 0.050205 | 16.2754 | 19.2478 | 3.1795 | 0.0551 | -0.5411 | -0.509 | -0.6574 | -0.7456
2012-10-31 14:07 | 22.9317 | 18.7007 | 18.7489 | 18.6045 | 18.4841 | 46.1105 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055522 | 0.9038 | 0.050181 | 16.2783 | 19.3059 | 3.1789 | 0.0551 | -0.6052 | -0.557 | -0.7014 | -0.8218
2012-10-31 14:07 | 22.9377 | 18.7108 | 18.7469 | 18.5904 | 18.5022 | 46.1087 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.2599 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5491 | -0.513 | -0.6695 | -0.7577
2012-10-31 14:07 | 22.937 | 18.7341 | 18.7502 | 18.5977 | 18.4814 | 46.1174 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055537 | 0.90392 | 0.050201 | 16.276 | 19.2592 | 3.1793 | 0.0551 | -0.5251 | -0.509 | -0.6615 | -0.7778
2012-10-31 14:07 | 22.9422 | 18.7072 | 18.7072 | 18.5789 | 18.4946 | 46.1174 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05554 | 0.9037 | 0.050192 | 16.2712 | 19.3244 | 3.1793 | 0.0551 | -0.6172 | -0.6172 | -0.7455 | -0.8298
2012-10-31 14:07 | 22.9377 | 18.6706 | 18.6907 | 18.5904 | 18.5102 | 46.1243 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.2759 | 3.1798 | 0.0551 | -0.6053 | -0.5852 | -0.6855 | -0.7657
2012-10-31 14:07 | 22.9407 | 18.7258 | 18.7097 | 18.6095 | 18.5052 | 46.111 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.2108 | 3.1789 | 0.0551 | -0.485 | -0.5011 | -0.6013 | -0.7056
2012-10-31 14:07 | 22.9437 | 18.7288 | 18.7328 | 18.6125 | 18.4359 | 46.1122 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2138 | 3.179 | 0.0551 | -0.485 | -0.481 | -0.6013 | -0.7779
2012-10-31 14:07 | 22.9437 | 18.7087 | 18.7288 | 18.6125 | 18.5001 | 46.1105 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.1937 | 3.1789 | 0.0551 | -0.485 | -0.4649 | -0.5812 | -0.6936
2012-10-31 14:07 | 22.9429 | 18.6999 | 18.6638 | 18.6157 | 18.4873 | 46.111 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.1729 | 3.1789 | 0.0551 | -0.473 | -0.5091 | -0.5572 | -0.6856
2012-10-31 14:07 | 22.9474 | 18.7285 | 18.7044 | 18.5761 | 18.4998 | 46.1278 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.2015 | 3.1801 | 0.0551 | -0.473 | -0.4971 | -0.6254 | -0.7017
2012-10-31 14:07 | 22.9444 | 18.6974 | 18.7175 | 18.6011 | 18.5209 | 46.1145 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05555 | 0.90414 | 0.050225 | 16.2761 | 19.2105 | 3.1791 | 0.0551 | -0.5131 | -0.493 | -0.6094 | -0.6896
2012-10-31 14:08 | 22.9347 | 18.7078 | 18.7037 | 18.6115 | 18.4831 | 46.1151 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055562 | 0.90434 | 0.050247 | 16.2762 | 19.2008 | 3.1792 | 0.0552 | -0.493 | -0.4971 | -0.5893 | -0.7177
2012-10-31 14:08 | 22.9482 | 18.6972 | 18.7333 | 18.5769 | 18.4846 | 46.1168 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.2303 | 3.1793 | 0.0551 | -0.5331 | -0.497 | -0.6534 | -0.7457
2012-10-31 14:08 | 22.94 | 18.689 | 18.709 | 18.6168 | 18.5004 | 46.1157 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.186 | 3.1792 | 0.0551 | -0.497 | -0.477 | -0.5692 | -0.6856
2012-10-31 14:08 | 22.9415 | 18.6985 | 18.6865 | 18.5822 | 18.518 | 46.1116 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055522 | 0.90385 | 0.050183 | 16.2791 | 19.2156 | 3.1789 | 0.0551 | -0.5171 | -0.5291 | -0.6334 | -0.6976
2012-10-31 14:08 | 22.9452 | 18.6862 | 18.7062 | 18.5458 | 18.4856 | 46.1185 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1552 | 3.1794 | 0.0551 | -0.469 | -0.449 | -0.6094 | -0.6696
2012-10-31 14:08 | 22.9534 | 18.7265 | 18.6984 | 18.6222 | 18.5018 | 46.111 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055528 | 0.90388 | 0.05019 | 16.2779 | 19.2075 | 3.1789 | 0.0551 | -0.481 | -0.5091 | -0.5853 | -0.7057
2012-10-31 14:08 | 22.9474 | 18.7285 | 18.7445 | 18.6081 | 18.4637 | 46.1128 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.1894 | 3.179 | 0.0551 | -0.4609 | -0.4449 | -0.5813 | -0.7257
2012-10-31 14:08 | 22.9429 | 18.7039 | 18.6999 | 18.5996 | 18.4753 | 46.1168 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055531 | 0.90386 | 0.050192 | 16.2767 | 19.197 | 3.1793 | 0.0551 | -0.4931 | -0.4971 | -0.5974 | -0.7217
2012-10-31 14:08 | 22.9557 | 18.6766 | 18.6967 | 18.5924 | 18.4961 | 46.1139 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055547 | 0.90392 | 0.05021 | 16.2731 | 19.1737 | 3.1791 | 0.0551 | -0.4971 | -0.477 | -0.5813 | -0.6776
2012-10-31 14:08 | 22.9497 | 18.7228 | 18.6867 | 18.5944 | 18.5021 | 46.1116 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1997 | 3.1789 | 0.0551 | -0.4769 | -0.513 | -0.6053 | -0.6976
2012-10-31 14:08 | 22.9564 | 18.7375 | 18.6813 | 18.573 | 18.4486 | 46.1157 | 0.014212 | 0.34556 | 0.004911 | 24.3145 | 0.05555 | 0.90395 | 0.050214 | 16.2727 | 19.1544 | 3.1792 | 0.0551 | -0.4169 | -0.4731 | -0.5814 | -0.7058
2012-10-31 14:08 | 22.9489 | 18.726 | 18.6939 | 18.6177 | 18.4813 | 46.1191 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.211 | 3.1795 | 0.0551 | -0.485 | -0.5171 | -0.5933 | -0.7297
2012-10-31 14:08 | 22.9534 | 18.7224 | 18.6823 | 18.578 | 18.554 | 46.1093 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1834 | 3.1788 | 0.0551 | -0.461 | -0.5011 | -0.6054 | -0.6294
2012-10-31 14:08 | 22.9579 | 18.7269 | 18.6668 | 18.5906 | 18.4903 | 46.1197 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.1438 | 3.1795 | 0.0551 | -0.4169 | -0.477 | -0.5532 | -0.6535
2012-10-31 14:08 | 22.9549 | 18.76 | 18.6758 | 18.5876 | 18.4511 | 46.1139 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.1689 | 3.1791 | 0.0551 | -0.4089 | -0.4931 | -0.5813 | -0.7178
2012-10-31 14:08 | 22.9489 | 18.7661 | 18.6818 | 18.5535 | 18.4732 | 46.1151 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.1549 | 3.1792 | 0.0551 | -0.3888 | -0.4731 | -0.6014 | -0.6817
2012-10-31 14:08 | 22.9542 | 18.7393 | 18.647 | 18.5989 | 18.5307 | 46.111 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055528 | 0.90392 | 0.050193 | 16.2787 | 19.1482 | 3.1789 | 0.0551 | -0.4089 | -0.5012 | -0.5493 | -0.6175
2012-10-31 14:08 | 22.9557 | 18.7448 | 18.6726 | 18.5964 | 18.468 | 46.1162 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.1416 | 3.1793 | 0.0551 | -0.3968 | -0.469 | -0.5452 | -0.6736
2012-10-31 14:08 | 22.9519 | 18.741 | 18.6648 | 18.5725 | 18.4802 | 46.1295 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.1258 | 3.1802 | 0.0551 | -0.3848 | -0.461 | -0.5533 | -0.6456
2012-10-31 14:08 | 22.9519 | 18.7209 | 18.6608 | 18.5765 | 18.4722 | 46.1174 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055553 | 0.90392 | 0.050216 | 16.2713 | 19.0858 | 3.1793 | 0.0551 | -0.3649 | -0.425 | -0.5093 | -0.6136
2012-10-31 14:08 | 22.9542 | 18.7072 | 18.6831 | 18.5668 | 18.5106 | 46.1209 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.0841 | 3.1796 | 0.0551 | -0.3769 | -0.401 | -0.5173 | -0.5735
2012-10-31 14:09 | 22.9504 | 18.7114 | 18.6633 | 18.6152 | 18.5149 | 46.1157 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055556 | 0.90404 | 0.050225 | 16.2725 | 19.1083 | 3.1792 | 0.0551 | -0.3969 | -0.445 | -0.4931 | -0.5934
2012-10-31 14:09 | 22.9497 | 18.7187 | 18.6666 | 18.5944 | 18.466 | 46.1284 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.1156 | 3.1801 | 0.0551 | -0.3969 | -0.449 | -0.5212 | -0.6496
2012-10-31 14:09 | 22.9579 | 18.743 | 18.6949 | 18.6066 | 18.4822 | 46.1243 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.1559 | 3.1798 | 0.0551 | -0.4129 | -0.461 | -0.5493 | -0.6737
2012-10-31 14:09 | 22.9489 | 18.7581 | 18.6498 | 18.5816 | 18.5053 | 46.1116 | 0.014238 | 0.34557 | 0.00492 | 24.271 | 0.05554 | 0.90376 | 0.050195 | 16.2723 | 19.1549 | 3.1789 | 0.0551 | -0.3968 | -0.5051 | -0.5733 | -0.6496
2012-10-31 14:09 | 22.9459 | 18.6508 | 18.7029 | 18.5866 | 18.4943 | 46.1162 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.1318 | 3.1793 | 0.0551 | -0.481 | -0.4289 | -0.5452 | -0.6375
2012-10-31 14:09 | 22.9534 | 18.7265 | 18.6944 | 18.57 | 18.4898 | 46.1232 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1594 | 3.1797 | 0.0551 | -0.4329 | -0.465 | -0.5894 | -0.6696
2012-10-31 14:09 | 22.9564 | 18.6934 | 18.7134 | 18.573 | 18.5329 | 46.1168 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.1904 | 3.1793 | 0.0551 | -0.497 | -0.477 | -0.6174 | -0.6575
2012-10-31 14:09 | 22.9489 | 18.738 | 18.7059 | 18.5856 | 18.4652 | 46.1203 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055547 | 0.90386 | 0.050207 | 16.272 | 19.1869 | 3.1795 | 0.0551 | -0.4489 | -0.481 | -0.6013 | -0.7217
2012-10-31 14:09 | 22.9482 | 18.6811 | 18.6491 | 18.5648 | 18.4685 | 46.1237 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.1742 | 3.1798 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5251 | -0.6094 | -0.7057
2012-10-31 14:09 | 22.9579 | 18.7109 | 18.6788 | 18.5906 | 18.4983 | 46.1128 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1599 | 3.179 | 0.0551 | -0.449 | -0.4811 | -0.5693 | -0.6616
2012-10-31 14:09 | 22.9669 | 18.6718 | 18.7039 | 18.6116 | 18.4872 | 46.1203 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05554 | 0.90402 | 0.050209 | 16.277 | 19.1849 | 3.1795 | 0.0551 | -0.5131 | -0.481 | -0.5733 | -0.6977
2012-10-31 14:09 | 22.9676 | 18.7005 | 18.6845 | 18.5802 | 18.4879 | 46.1162 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.1255 | 3.1793 | 0.0551 | -0.425 | -0.441 | -0.5453 | -0.6376
2012-10-31 14:09 | 22.9676 | 18.7326 | 18.7086 | 18.5642 | 18.4799 | 46.1087 | 0.014216 | 0.34551 | 0.004912 | 24.3045 | 0.055525 | 0.90385 | 0.050186 | 16.2782 | 19.1175 | 3.1787 | 0.0551 | -0.3849 | -0.4089 | -0.5533 | -0.6376
2012-10-31 14:09 | 22.9721 | 18.7131 | 18.7091 | 18.6088 | 18.4764 | 46.1064 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.13 | 3.1786 | 0.0551 | -0.4169 | -0.4209 | -0.5212 | -0.6536
2012-10-31 14:09 | 22.9699 | 18.6948 | 18.6387 | 18.5825 | 18.4862 | 46.1157 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1719 | 3.1792 | 0.0551 | -0.4771 | -0.5332 | -0.5894 | -0.6857
2012-10-31 14:09 | 22.9684 | 18.6652 | 18.7054 | 18.5971 | 18.5168 | 46.1203 | 0.014219 | 0.34548 | 0.004912 | 24.2974 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.1503 | 3.1795 | 0.0551 | -0.4851 | -0.4449 | -0.5532 | -0.6335
2012-10-31 14:09 | 22.9721 | 18.701 | 18.6609 | 18.5687 | 18.5004 | 46.1122 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055534 | 0.90396 | 0.050201 | 16.2777 | 19.1661 | 3.179 | 0.0551 | -0.4651 | -0.5052 | -0.5974 | -0.6657
2012-10-31 14:09 | 22.9691 | 18.7101 | 18.674 | 18.5777 | 18.4734 | 46.1105 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90379 | 0.0502 | 16.2716 | 19.1791 | 3.1789 | 0.0551 | -0.469 | -0.5051 | -0.6014 | -0.7057
2012-10-31 14:10 | 22.9758 | 18.6807 | 18.7288 | 18.5924 | 18.5242 | 46.1128 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1658 | 3.179 | 0.0551 | -0.4851 | -0.437 | -0.5734 | -0.6416
2012-10-31 14:10 | 22.9706 | 18.7035 | 18.6915 | 18.5752 | 18.4588 | 46.1105 | 0.014247 | 0.34554 | 0.004923 | 24.2537 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.1766 | 3.1789 | 0.0551 | -0.4731 | -0.4851 | -0.6014 | -0.7178
2012-10-31 14:10 | 22.9736 | 18.7106 | 18.6424 | 18.6023 | 18.506 | 46.1099 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1876 | 3.1788 | 0.0551 | -0.477 | -0.5452 | -0.5853 | -0.6816
2012-10-31 14:10 | 22.9766 | 18.7216 | 18.6855 | 18.5892 | 18.5009 | 46.1133 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.1625 | 3.1791 | 0.0551 | -0.4409 | -0.477 | -0.5733 | -0.6616
2012-10-31 14:10 | 22.9736 | 18.7386 | 18.7186 | 18.6023 | 18.506 | 46.1197 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.1716 | 3.1795 | 0.0551 | -0.433 | -0.453 | -0.5693 | -0.6656
2012-10-31 14:10 | 22.9654 | 18.7304 | 18.6983 | 18.57 | 18.4416 | 46.1116 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055566 | 0.90401 | 0.050232 | 16.2691 | 19.1353 | 3.1789 | 0.0551 | -0.4049 | -0.437 | -0.5653 | -0.6937
2012-10-31 14:10 | 22.9766 | 18.7416 | 18.6975 | 18.6333 | 18.533 | 46.1139 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055553 | 0.90411 | 0.050226 | 16.2747 | 19.1345 | 3.1791 | 0.0551 | -0.3929 | -0.437 | -0.5012 | -0.6015
2012-10-31 14:10 | 22.9721 | 18.6689 | 18.7171 | 18.6128 | 18.5004 | 46.0977 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055547 | 0.90386 | 0.050207 | 16.272 | 19.13 | 3.178 | 0.0551 | -0.4611 | -0.4129 | -0.5172 | -0.6296
2012-10-31 14:10 | 22.9758 | 18.6726 | 18.6967 | 18.5523 | 18.468 | 46.1185 | 0.014231 | 0.34566 | 0.004919 | 24.2891 | 0.055531 | 0.90394 | 0.050196 | 16.278 | 19.1217 | 3.1794 | 0.0551 | -0.4491 | -0.425 | -0.5694 | -0.6537
2012-10-31 14:10 | 22.9691 | 18.702 | 18.7101 | 18.5897 | 18.4854 | 46.1064 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.143 | 3.1786 | 0.0551 | -0.441 | -0.4329 | -0.5533 | -0.6576
2012-10-31 14:10 | 22.9826 | 18.7356 | 18.7316 | 18.5751 | 18.519 | 46.111 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90394 | 0.050194 | 16.2789 | 19.2166 | 3.1789 | 0.0551 | -0.481 | -0.485 | -0.6415 | -0.6976
2012-10-31 14:10 | 22.9639 | 18.6848 | 18.6648 | 18.5564 | 18.4762 | 46.1232 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.1939 | 3.1797 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5291 | -0.6375 | -0.7177
2012-10-31 14:10 | 22.9743 | 18.6912 | 18.7433 | 18.603 | 18.4746 | 46.1255 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055522 | 0.90395 | 0.050189 | 16.2809 | 19.2163 | 3.1799 | 0.0551 | -0.5251 | -0.473 | -0.6133 | -0.7417
2012-10-31 14:10 | 22.9624 | 18.6793 | 18.7194 | 18.587 | 18.5028 | 46.1174 | 0.014216 | 0.34567 | 0.004914 | 24.3157 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.2205 | 3.1793 | 0.0551 | -0.5412 | -0.5011 | -0.6335 | -0.7177
2012-10-31 14:10 | 22.9669 | 18.7079 | 18.6998 | 18.5755 | 18.4912 | 46.1122 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.05554 | 0.90402 | 0.050209 | 16.277 | 19.237 | 3.179 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5372 | -0.6615 | -0.7458
2012-10-31 14:10 | 22.9699 | 18.7069 | 18.6908 | 18.5705 | 18.4782 | 46.111 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055525 | 0.90394 | 0.050191 | 16.2798 | 19.1999 | 3.1789 | 0.0551 | -0.493 | -0.5091 | -0.6294 | -0.7217
2012-10-31 14:10 | 22.9721 | 18.7251 | 18.7492 | 18.5606 | 18.4844 | 46.0989 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.2181 | 3.1781 | 0.0551 | -0.493 | -0.4689 | -0.6575 | -0.7337
2012-10-31 14:10 | 22.9646 | 18.6895 | 18.7417 | 18.5571 | 18.4568 | 46.1076 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.2146 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5251 | -0.4729 | -0.6575 | -0.7578
2012-10-31 14:10 | 22.9714 | 18.7204 | 18.7204 | 18.5359 | 18.4997 | 46.1035 | 0.014231 | 0.34551 | 0.004917 | 24.2789 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.2134 | 3.1784 | 0.0551 | -0.493 | -0.493 | -0.6775 | -0.7137
2012-10-31 14:10 | 22.9684 | 18.6973 | 18.7254 | 18.565 | 18.4967 | 46.107 | 0.014244 | 0.34554 | 0.004922 | 24.2588 | 0.05555 | 0.90399 | 0.050217 | 16.2735 | 19.2184 | 3.1786 | 0.0551 | -0.5211 | -0.493 | -0.6534 | -0.7217
2012-10-31 14:10 | 22.9691 | 18.694 | 18.7341 | 18.6018 | 18.4774 | 46.1122 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055525 | 0.90404 | 0.050197 | 16.2816 | 19.2472 | 3.179 | 0.0551 | -0.5532 | -0.5131 | -0.6454 | -0.7698
2012-10-31 14:10 | 22.9728 | 18.6817 | 18.6857 | 18.5854 | 18.4771 | 46.0954 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055534 | 0.90385 | 0.050194 | 16.2756 | 19.2749 | 3.1778 | 0.0551 | -0.5932 | -0.5892 | -0.6895 | -0.7978
2012-10-31 14:10 | 22.9728 | 18.7258 | 18.7258 | 18.5934 | 18.4891 | 46.1087 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.05554 | 0.90385 | 0.0502 | 16.2738 | 19.2509 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5251 | -0.5251 | -0.6575 | -0.7618
2012-10-31 14:10 | 22.9743 | 18.7393 | 18.7072 | 18.615 | 18.4866 | 46.1024 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.2604 | 3.1783 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5532 | -0.6454 | -0.7738
2012-10-31 14:10 | 22.9676 | 18.7005 | 18.7086 | 18.5922 | 18.504 | 46.1081 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055547 | 0.90411 | 0.05022 | 16.2765 | 19.2577 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5572 | -0.5491 | -0.6655 | -0.7537
2012-10-31 14:10 | 22.9691 | 18.682 | 18.7221 | 18.5777 | 18.4894 | 46.085 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.2632 | 3.1771 | 0.0551 | -0.5812 | -0.5411 | -0.6855 | -0.7738
2012-10-31 14:10 | 22.9758 | 18.7368 | 18.7208 | 18.5643 | 18.456 | 46.111 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055528 | 0.90411 | 0.050203 | 16.282 | 19.2339 | 3.1789 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5131 | -0.6696 | -0.7779
2012-10-31 14:10 | 22.9721 | 18.705 | 18.673 | 18.5887 | 18.5004 | 46.1076 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055553 | 0.90392 | 0.050216 | 16.2713 | 19.2943 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5893 | -0.6213 | -0.7056 | -0.7939
2012-10-31 14:11 | 22.9728 | 18.7378 | 18.7098 | 18.5934 | 18.4971 | 46.1168 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055534 | 0.90398 | 0.050202 | 16.2779 | 19.2068 | 3.1793 | 0.0551 | -0.469 | -0.497 | -0.6134 | -0.7097
2012-10-31 14:11 | 22.9714 | 18.6763 | 18.7244 | 18.6081 | 18.5078 | 46.1018 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.2214 | 3.1783 | 0.0551 | -0.5451 | -0.497 | -0.6133 | -0.7136
2012-10-31 14:11 | 22.9669 | 18.6798 | 18.7119 | 18.5996 | 18.4672 | 46.1105 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.2129 | 3.1789 | 0.0551 | -0.5331 | -0.501 | -0.6133 | -0.7457
2012-10-31 14:11 | 22.9669 | 18.6998 | 18.744 | 18.5635 | 18.5233 | 46.1099 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055553 | 0.90401 | 0.05022 | 16.2729 | 19.225 | 3.1788 | 0.0551 | -0.5252 | -0.481 | -0.6615 | -0.7017
2012-10-31 14:11 | 22.9676 | 18.7005 | 18.6604 | 18.6083 | 18.5361 | 46.0995 | 0.014228 | 0.3455 | 0.004916 | 24.283 | 0.055528 | 0.90398 | 0.050196 | 16.2797 | 19.2297 | 3.1781 | 0.0551 | -0.5292 | -0.5693 | -0.6214 | -0.6936
2012-10-31 14:11 | 22.9691 | 18.702 | 18.7301 | 18.5295 | 18.5015 | 46.0943 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055553 | 0.90405 | 0.050223 | 16.2737 | 19.2552 | 3.1777 | 0.0551 | -0.5532 | -0.5251 | -0.7257 | -0.7537
2012-10-31 14:11 | 22.9699 | 18.7229 | 18.7389 | 18.5745 | 18.5183 | 46.0995 | 0.014222 | 0.34551 | 0.004914 | 24.2943 | 0.05555 | 0.90408 | 0.050222 | 16.2751 | 19.26 | 3.1781 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5211 | -0.6855 | -0.7417
2012-10-31 14:11 | 22.9788 | 18.7158 | 18.7238 | 18.6075 | 18.475 | 46.1018 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.2689 | 3.1783 | 0.0551 | -0.5531 | -0.5451 | -0.6614 | -0.7939
2012-10-31 14:11 | 22.9534 | 18.6583 | 18.7144 | 18.6021 | 18.4978 | 46.1018 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05555 | 0.90401 | 0.050218 | 16.2738 | 19.2876 | 3.1783 | 0.0551 | -0.6293 | -0.5732 | -0.6855 | -0.7898
2012-10-31 14:11 | 22.9609 | 18.6818 | 18.738 | 18.5815 | 18.4772 | 46.1006 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.275 | 3.1782 | 0.0551 | -0.5932 | -0.537 | -0.6935 | -0.7978
2012-10-31 14:11 | 22.9736 | 18.7266 | 18.7747 | 18.5982 | 18.5019 | 46.1053 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055547 | 0.90383 | 0.050205 | 16.2715 | 19.2917 | 3.1785 | 0.0551 | -0.5651 | -0.517 | -0.6935 | -0.7898
2012-10-31 14:11 | 22.9684 | 18.6853 | 18.7735 | 18.6131 | 18.4767 | 46.1128 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055537 | 0.90392 | 0.050201 | 16.276 | 19.3026 | 3.179 | 0.0551 | -0.6173 | -0.5291 | -0.6895 | -0.8259
2012-10-31 14:11 | 22.9631 | 18.7041 | 18.7281 | 18.5958 | 18.4593 | 46.1041 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90396 | 0.050198 | 16.2785 | 19.2893 | 3.1784 | 0.0551 | -0.5852 | -0.5612 | -0.6935 | -0.83
2012-10-31 14:11 | 22.9609 | 18.7059 | 18.754 | 18.5896 | 18.5213 | 46.1105 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.275 | 3.1789 | 0.0551 | -0.5691 | -0.521 | -0.6854 | -0.7537
2012-10-31 14:11 | 22.9579 | 18.6668 | 18.7189 | 18.5906 | 18.4541 | 46.1058 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.244 | 3.1785 | 0.0551 | -0.5772 | -0.5251 | -0.6534 | -0.7899
2012-10-31 14:11 | 22.9601 | 18.7612 | 18.7532 | 18.6088 | 18.5085 | 46.1099 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055553 | 0.90396 | 0.050218 | 16.2721 | 19.2542 | 3.1788 | 0.0551 | -0.493 | -0.501 | -0.6454 | -0.7457
2012-10-31 14:11 | 22.9609 | 18.6858 | 18.746 | 18.5976 | 18.5013 | 46.1047 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.271 | 3.1785 | 0.0551 | -0.5852 | -0.525 | -0.6734 | -0.7697
2012-10-31 14:11 | 22.9586 | 18.6835 | 18.7517 | 18.5993 | 18.5351 | 46.1053 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.2567 | 3.1785 | 0.0551 | -0.5732 | -0.505 | -0.6574 | -0.7216
2012-10-31 14:11 | 22.9616 | 18.6945 | 18.7106 | 18.6143 | 18.5261 | 46.1006 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.2797 | 3.1782 | 0.0551 | -0.5852 | -0.5691 | -0.6654 | -0.7536
2012-10-31 14:11 | 22.9557 | 18.7087 | 18.7608 | 18.5964 | 18.5081 | 46.0908 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.3259 | 3.1775 | 0.0551 | -0.6172 | -0.5651 | -0.7295 | -0.8178
2012-10-31 14:11 | 22.9601 | 18.6449 | 18.7612 | 18.5928 | 18.5366 | 46.1099 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055544 | 0.90401 | 0.050212 | 16.2755 | 19.2903 | 3.1788 | 0.0551 | -0.6454 | -0.5291 | -0.6975 | -0.7537
2012-10-31 14:11 | 22.9557 | 18.7207 | 18.7247 | 18.6285 | 18.472 | 46.0833 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.05555 | 0.90407 | 0.050221 | 16.2748 | 19.2578 | 3.177 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5331 | -0.6293 | -0.7858
2012-10-31 14:11 | 22.9579 | 18.7229 | 18.759 | 18.6146 | 18.5143 | 46.1012 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.264 | 3.1782 | 0.0551 | -0.5411 | -0.505 | -0.6494 | -0.7497
2012-10-31 14:11 | 22.9489 | 18.7139 | 18.738 | 18.6016 | 18.5334 | 46.0972 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.2831 | 3.1779 | 0.0551 | -0.5692 | -0.5451 | -0.6815 | -0.7497
2012-10-31 14:11 | 22.9579 | 18.6868 | 18.7109 | 18.5986 | 18.5464 | 46.1053 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055553 | 0.90399 | 0.05022 | 16.2726 | 19.3121 | 3.1785 | 0.0551 | -0.6253 | -0.6012 | -0.7135 | -0.7657
2012-10-31 14:11 | 22.9489 | 18.6738 | 18.7861 | 18.5495 | 18.5816 | 46.0931 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055531 | 0.90398 | 0.050199 | 16.2788 | 19.3071 | 3.1777 | 0.0551 | -0.6333 | -0.521 | -0.7576 | -0.7255
2012-10-31 14:11 | 22.9527 | 18.6977 | 18.7619 | 18.5974 | 18.5051 | 46.096 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055534 | 0.90399 | 0.050202 | 16.2782 | 19.2428 | 3.1779 | 0.0551 | -0.5451 | -0.4809 | -0.6454 | -0.7377
2012-10-31 14:12 | 22.9512 | 18.6641 | 18.7283 | 18.6119 | 18.5197 | 46.1076 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.2573 | 3.1787 | 0.0551 | -0.5932 | -0.529 | -0.6454 | -0.7376
2012-10-31 14:12 | 22.9534 | 18.6743 | 18.7385 | 18.6262 | 18.5339 | 46.0983 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.3236 | 3.178 | 0.0551 | -0.6493 | -0.5851 | -0.6974 | -0.7897
2012-10-31 14:12 | 22.9534 | 18.6783 | 18.6984 | 18.6061 | 18.4978 | 46.0914 | 0.014238 | 0.34564 | 0.004921 | 24.2761 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.2756 | 3.1775 | 0.0551 | -0.5973 | -0.5772 | -0.6695 | -0.7778
2012-10-31 14:12 | 22.9407 | 18.6736 | 18.7338 | 18.5694 | 18.5052 | 46.0879 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90411 | 0.050209 | 16.2803 | 19.2548 | 3.1773 | 0.0551 | -0.5812 | -0.521 | -0.6854 | -0.7496
2012-10-31 14:12 | 22.9557 | 18.7087 | 18.7769 | 18.6164 | 18.5563 | 46.0954 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.2538 | 3.1778 | 0.0551 | -0.5451 | -0.4769 | -0.6374 | -0.6975
2012-10-31 14:12 | 22.9586 | 18.7437 | 18.7678 | 18.5913 | 18.5271 | 46.0862 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055559 | 0.90411 | 0.050231 | 16.2729 | 19.2647 | 3.1772 | 0.0551 | -0.521 | -0.4969 | -0.6734 | -0.7376
2012-10-31 14:12 | 22.9534 | 18.7224 | 18.7345 | 18.5861 | 18.4858 | 46.1041 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055531 | 0.90399 | 0.0502 | 16.2791 | 19.2595 | 3.1784 | 0.0551 | -0.5371 | -0.525 | -0.6734 | -0.7737
2012-10-31 14:12 | 22.9564 | 18.6974 | 18.7455 | 18.6171 | 18.4767 | 46.1001 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90407 | 0.050209 | 16.2786 | 19.1784 | 3.1781 | 0.0551 | -0.481 | -0.4329 | -0.5613 | -0.7017
2012-10-31 14:12 | 22.9646 | 18.7136 | 18.7417 | 18.6334 | 18.505 | 46.1041 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05555 | 0.90407 | 0.050221 | 16.2748 | 19.2347 | 3.1784 | 0.0551 | -0.5211 | -0.493 | -0.6013 | -0.7297
2012-10-31 14:12 | 22.9549 | 18.7159 | 18.728 | 18.5836 | 18.5314 | 46.0949 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.05554 | 0.90404 | 0.05021 | 16.2772 | 19.225 | 3.1778 | 0.0551 | -0.5091 | -0.497 | -0.6414 | -0.6936
2012-10-31 14:12 | 22.9601 | 18.7251 | 18.7492 | 18.6048 | 18.5326 | 46.1064 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055534 | 0.90409 | 0.050208 | 16.28 | 19.2222 | 3.1786 | 0.0551 | -0.4971 | -0.473 | -0.6174 | -0.6896
2012-10-31 14:12 | 22.9594 | 18.7084 | 18.7445 | 18.576 | 18.5078 | 46.0966 | 0.014228 | 0.34566 | 0.004918 | 24.2942 | 0.055553 | 0.90412 | 0.050227 | 16.275 | 19.1814 | 3.1779 | 0.0551 | -0.473 | -0.4369 | -0.6054 | -0.6736
2012-10-31 14:12 | 22.9616 | 18.6825 | 18.7347 | 18.6304 | 18.522 | 46.0908 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055553 | 0.9043 | 0.050236 | 16.2781 | 19.2157 | 3.1775 | 0.0552 | -0.5332 | -0.481 | -0.5853 | -0.6937
2012-10-31 14:12 | 22.9549 | 18.7079 | 18.732 | 18.6317 | 18.4913 | 46.0896 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055553 | 0.90414 | 0.050228 | 16.2752 | 19.213 | 3.1774 | 0.0551 | -0.5051 | -0.481 | -0.5813 | -0.7217
2012-10-31 14:12 | 22.9631 | 18.7321 | 18.68 | 18.5918 | 18.4955 | 46.1093 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055544 | 0.90401 | 0.050212 | 16.2755 | 19.2091 | 3.1788 | 0.0551 | -0.477 | -0.5291 | -0.6173 | -0.7136
2012-10-31 14:12 | 22.9601 | 18.669 | 18.661 | 18.5928 | 18.5125 | 46.0954 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.2021 | 3.1778 | 0.0551 | -0.5331 | -0.5411 | -0.6093 | -0.6896
2012-10-31 14:12 | 22.9564 | 18.7134 | 18.7014 | 18.577 | 18.4928 | 46.0937 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.2505 | 3.1777 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5491 | -0.6735 | -0.7577
2012-10-31 14:12 | 22.9609 | 18.6898 | 18.7099 | 18.5896 | 18.5093 | 46.096 | 0.014231 | 0.34564 | 0.004919 | 24.288 | 0.055537 | 0.90405 | 0.050208 | 16.2784 | 19.267 | 3.1779 | 0.0551 | -0.5772 | -0.5571 | -0.6774 | -0.7577
2012-10-31 14:12 | 22.9601 | 18.7492 | 18.6971 | 18.6168 | 18.5085 | 46.096 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.05554 | 0.90394 | 0.050205 | 16.2754 | 19.2582 | 3.1779 | 0.0551 | -0.509 | -0.5611 | -0.6414 | -0.7497
2012-10-31 14:12 | 22.9631 | 18.7281 | 18.7001 | 18.6399 | 18.5476 | 46.0966 | 0.014225 | 0.34566 | 0.004917 | 24.2993 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.2652 | 3.1779 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5651 | -0.6253 | -0.7176
2012-10-31 14:12 | 22.9512 | 18.7283 | 18.7002 | 18.62 | 18.4916 | 46.0891 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.2573 | 3.1774 | 0.0551 | -0.529 | -0.5571 | -0.6373 | -0.7657
2012-10-31 14:12 | 22.9557 | 18.7047 | 18.6806 | 18.6044 | 18.5041 | 46.0931 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055553 | 0.90412 | 0.050227 | 16.275 | 19.2498 | 3.1777 | 0.0551 | -0.5451 | -0.5692 | -0.6454 | -0.7457
2012-10-31 14:12 | 22.9557 | 18.7007 | 18.6806 | 18.6044 | 18.5322 | 46.0873 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.2258 | 3.1773 | 0.0551 | -0.5251 | -0.5452 | -0.6214 | -0.6936
2012-10-31 14:12 | 22.9489 | 18.6939 | 18.7019 | 18.6177 | 18.5174 | 46.0914 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.1709 | 3.1775 | 0.0551 | -0.477 | -0.469 | -0.5532 | -0.6535
2012-10-31 14:12 | 22.9654 | 18.7024 | 18.7144 | 18.6221 | 18.5178 | 46.096 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055531 | 0.90405 | 0.050203 | 16.2801 | 19.1914 | 3.1779 | 0.0551 | -0.489 | -0.477 | -0.5693 | -0.6736
2012-10-31 14:12 | 22.9609 | 18.6738 | 18.7019 | 18.6257 | 18.5334 | 46.0839 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.1789 | 3.177 | 0.0551 | -0.5051 | -0.477 | -0.5532 | -0.6455
2012-10-31 14:12 | 22.9534 | 18.7184 | 18.7265 | 18.5981 | 18.5299 | 46.0925 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055531 | 0.90407 | 0.050204 | 16.2804 | 19.1434 | 3.1776 | 0.0551 | -0.425 | -0.4169 | -0.5453 | -0.6135
2012-10-31 14:13 | 22.9557 | 18.7167 | 18.6967 | 18.6124 | 18.4961 | 46.0844 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055556 | 0.90404 | 0.050225 | 16.2725 | 19.1056 | 3.1771 | 0.0551 | -0.3889 | -0.4089 | -0.4932 | -0.6095
2012-10-31 14:13 | 22.9542 | 18.7192 | 18.6831 | 18.5869 | 18.5267 | 46.0989 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055553 | 0.90404 | 0.050222 | 16.2734 | 19.1201 | 3.1781 | 0.0551 | -0.4009 | -0.437 | -0.5332 | -0.5934
2012-10-31 14:13 | 22.9519 | 18.6688 | 18.7089 | 18.5926 | 18.5164 | 46.085 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055556 | 0.90419 | 0.050233 | 16.2754 | 19.1499 | 3.1771 | 0.0552 | -0.4811 | -0.441 | -0.5573 | -0.6335
2012-10-31 14:13 | 22.9497 | 18.6947 | 18.6907 | 18.6104 | 18.4981 | 46.1006 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1437 | 3.1782 | 0.0551 | -0.449 | -0.453 | -0.5333 | -0.6456
2012-10-31 14:13 | 22.9474 | 18.7164 | 18.7285 | 18.5961 | 18.4918 | 46.0989 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055562 | 0.90411 | 0.050234 | 16.2721 | 19.1093 | 3.1781 | 0.0552 | -0.3929 | -0.3808 | -0.5132 | -0.6175
2012-10-31 14:13 | 22.9444 | 18.6814 | 18.7215 | 18.5931 | 18.4928 | 46.0931 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.0903 | 3.1777 | 0.0551 | -0.4089 | -0.3688 | -0.4972 | -0.5975
2012-10-31 14:13 | 22.9467 | 18.7157 | 18.6716 | 18.5633 | 18.5272 | 46.0862 | 0.014241 | 0.34559 | 0.004921 | 24.267 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.1447 | 3.1772 | 0.0551 | -0.429 | -0.4731 | -0.5814 | -0.6175
2012-10-31 14:13 | 22.9557 | 18.7047 | 18.6726 | 18.6084 | 18.5402 | 46.096 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055553 | 0.90401 | 0.05022 | 16.2729 | 19.1657 | 3.1779 | 0.0551 | -0.461 | -0.4931 | -0.5573 | -0.6255
2012-10-31 14:13 | 22.9542 | 18.7192 | 18.6912 | 18.5989 | 18.4986 | 46.0781 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.2123 | 3.1766 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5211 | -0.6134 | -0.7137
2012-10-31 14:13 | 22.9504 | 18.7435 | 18.6633 | 18.6031 | 18.4868 | 46.0879 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055556 | 0.90411 | 0.050229 | 16.2738 | 19.1844 | 3.1773 | 0.0551 | -0.4409 | -0.5211 | -0.5813 | -0.6976
2012-10-31 14:13 | 22.9534 | 18.7184 | 18.6823 | 18.6182 | 18.5179 | 46.0995 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.2034 | 3.1781 | 0.0551 | -0.485 | -0.5211 | -0.5852 | -0.6855
2012-10-31 14:13 | 22.9564 | 18.7214 | 18.6532 | 18.6091 | 18.5128 | 46.0868 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.1624 | 3.1772 | 0.0551 | -0.441 | -0.5092 | -0.5533 | -0.6496
2012-10-31 14:13 | 22.9527 | 18.6977 | 18.6616 | 18.5573 | 18.481 | 46.0868 | 0.014222 | 0.34569 | 0.004916 | 24.3065 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.1667 | 3.1772 | 0.0551 | -0.469 | -0.5051 | -0.6094 | -0.6857
2012-10-31 14:13 | 22.9549 | 18.7119 | 18.6558 | 18.6156 | 18.5033 | 46.0885 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055553 | 0.90391 | 0.050215 | 16.2711 | 19.1889 | 3.1773 | 0.0551 | -0.477 | -0.5331 | -0.5733 | -0.6856
2012-10-31 14:13 | 22.9601 | 18.6971 | 18.661 | 18.5366 | 18.4684 | 46.081 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1901 | 3.1768 | 0.0551 | -0.493 | -0.5291 | -0.6535 | -0.7217
2012-10-31 14:13 | 22.9542 | 18.6831 | 18.651 | 18.5949 | 18.4705 | 46.0873 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05555 | 0.90408 | 0.050222 | 16.2751 | 19.1562 | 3.1773 | 0.0551 | -0.4731 | -0.5052 | -0.5613 | -0.6857
2012-10-31 14:13 | 22.9594 | 18.6964 | 18.6643 | 18.6201 | 18.5239 | 46.0914 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.05554 | 0.90394 | 0.050205 | 16.2754 | 19.1534 | 3.1775 | 0.0551 | -0.457 | -0.4891 | -0.5333 | -0.6295
2012-10-31 14:13 | 22.9557 | 18.6766 | 18.6606 | 18.5723 | 18.46 | 46.0943 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1537 | 3.1777 | 0.0551 | -0.4771 | -0.4931 | -0.5814 | -0.6937
2012-10-31 14:13 | 22.9586 | 18.6915 | 18.6835 | 18.6033 | 18.515 | 46.0902 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055553 | 0.90396 | 0.050218 | 16.2721 | 19.2567 | 3.1775 | 0.0551 | -0.5652 | -0.5732 | -0.6534 | -0.7417
2012-10-31 14:13 | 22.9519 | 18.7009 | 18.6969 | 18.5645 | 18.4762 | 46.0792 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.218 | 3.1767 | 0.0551 | -0.5171 | -0.5211 | -0.6535 | -0.7418
2012-10-31 14:13 | 22.9579 | 18.755 | 18.6949 | 18.5344 | 18.4822 | 46.0856 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.236 | 3.1771 | 0.0551 | -0.481 | -0.5411 | -0.7016 | -0.7538
2012-10-31 14:13 | 22.9624 | 18.7074 | 18.6793 | 18.571 | 18.4667 | 46.096 | 0.014238 | 0.34567 | 0.004922 | 24.2781 | 0.055531 | 0.90396 | 0.050198 | 16.2785 | 19.2525 | 3.1779 | 0.0551 | -0.5451 | -0.5732 | -0.6815 | -0.7858
2012-10-31 14:13 | 22.9699 | 18.7349 | 18.6427 | 18.6106 | 18.4782 | 46.0949 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.05555 | 0.90394 | 0.050214 | 16.2725 | 19.26 | 3.1778 | 0.0551 | -0.5251 | -0.6173 | -0.6494 | -0.7818
2012-10-31 14:13 | 22.9661 | 18.695 | 18.687 | 18.5948 | 18.4904 | 46.0925 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055562 | 0.90408 | 0.050232 | 16.2716 | 19.2322 | 3.1776 | 0.0551 | -0.5372 | -0.5452 | -0.6374 | -0.7418
2012-10-31 14:13 | 22.9601 | 18.7091 | 18.669 | 18.6208 | 18.4844 | 46.0839 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055534 | 0.90407 | 0.050206 | 16.2795 | 19.1821 | 3.177 | 0.0551 | -0.473 | -0.5131 | -0.5613 | -0.6977
2012-10-31 14:13 | 22.9661 | 18.695 | 18.667 | 18.5747 | 18.4904 | 46.0925 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2081 | 3.1776 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5411 | -0.6334 | -0.7177
2012-10-31 14:13 | 22.9706 | 18.7276 | 18.6674 | 18.5912 | 18.4909 | 46.0816 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055544 | 0.90399 | 0.050211 | 16.2753 | 19.2166 | 3.1769 | 0.0551 | -0.489 | -0.5492 | -0.6254 | -0.7257
2012-10-31 14:13 | 22.9676 | 18.7567 | 18.6845 | 18.5682 | 18.4398 | 46.0833 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.05555 | 0.90402 | 0.050218 | 16.274 | 19.1976 | 3.177 | 0.0551 | -0.4409 | -0.5131 | -0.6294 | -0.7578
2012-10-31 14:14 | 22.9699 | 18.7309 | 18.7028 | 18.5905 | 18.4782 | 46.0891 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.244 | 3.1774 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5412 | -0.6535 | -0.7658
2012-10-31 14:14 | 22.9579 | 18.751 | 18.6628 | 18.5344 | 18.4541 | 46.0862 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90407 | 0.050209 | 16.2786 | 19.1959 | 3.1772 | 0.0551 | -0.4449 | -0.5331 | -0.6615 | -0.7418
2012-10-31 14:14 | 22.9706 | 18.7316 | 18.6835 | 18.5672 | 18.507 | 46.0781 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.2247 | 3.1766 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5412 | -0.6575 | -0.7177
2012-10-31 14:14 | 22.9699 | 18.7028 | 18.6748 | 18.5865 | 18.5303 | 46.0735 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055544 | 0.90399 | 0.050211 | 16.2753 | 19.24 | 3.1763 | 0.0551 | -0.5372 | -0.5652 | -0.6535 | -0.7097
2012-10-31 14:14 | 22.9654 | 18.6983 | 18.6622 | 18.6061 | 18.4857 | 46.0758 | 0.014222 | 0.34566 | 0.004916 | 24.3045 | 0.055531 | 0.90404 | 0.050202 | 16.2798 | 19.1954 | 3.1765 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5332 | -0.5893 | -0.7097
2012-10-31 14:14 | 22.9766 | 18.7336 | 18.7055 | 18.5972 | 18.513 | 46.0816 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.2266 | 3.1769 | 0.0551 | -0.493 | -0.5211 | -0.6294 | -0.7136
2012-10-31 14:14 | 22.9684 | 18.7013 | 18.7094 | 18.565 | 18.5168 | 46.0712 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.2024 | 3.1761 | 0.0551 | -0.5011 | -0.493 | -0.6374 | -0.6856
2012-10-31 14:14 | 22.9684 | 18.7334 | 18.7013 | 18.593 | 18.5208 | 46.0781 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055553 | 0.90412 | 0.050227 | 16.275 | 19.2064 | 3.1766 | 0.0551 | -0.473 | -0.5051 | -0.6134 | -0.6856
2012-10-31 14:14 | 22.9803 | 18.7574 | 18.6771 | 18.5688 | 18.5086 | 46.0758 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055556 | 0.90409 | 0.050228 | 16.2736 | 19.2384 | 3.1765 | 0.0551 | -0.481 | -0.5613 | -0.6696 | -0.7298
2012-10-31 14:14 | 22.9714 | 18.7284 | 18.7124 | 18.5559 | 18.4837 | 46.0764 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.2094 | 3.1765 | 0.0551 | -0.481 | -0.497 | -0.6535 | -0.7257
2012-10-31 14:14 | 22.9811 | 18.7381 | 18.686 | 18.5897 | 18.4894 | 46.0752 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.167 | 3.1764 | 0.0551 | -0.4289 | -0.481 | -0.5773 | -0.6776
2012-10-31 14:14 | 22.9661 | 18.675 | 18.675 | 18.5787 | 18.4824 | 46.0896 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055559 | 0.90421 | 0.050237 | 16.2748 | 19.2041 | 3.1774 | 0.0552 | -0.5291 | -0.5291 | -0.6254 | -0.7217
2012-10-31 14:14 | 22.9736 | 18.6825 | 18.7426 | 18.6384 | 18.51 | 46.0868 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055566 | 0.90427 | 0.050247 | 16.2737 | 19.2076 | 3.1772 | 0.0552 | -0.5251 | -0.465 | -0.5692 | -0.6976
2012-10-31 14:14 | 22.9706 | 18.7236 | 18.6835 | 18.5993 | 18.4468 | 46.0694 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055544 | 0.90402 | 0.050213 | 16.2758 | 19.1926 | 3.176 | 0.0551 | -0.469 | -0.5091 | -0.5933 | -0.7458
2012-10-31 14:14 | 22.9743 | 18.7233 | 18.6912 | 18.627 | 18.5107 | 46.0868 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055547 | 0.90408 | 0.050219 | 16.2759 | 19.2243 | 3.1772 | 0.0551 | -0.501 | -0.5331 | -0.5973 | -0.7136
2012-10-31 14:14 | 22.9796 | 18.7446 | 18.6764 | 18.5601 | 18.5079 | 46.0787 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055537 | 0.90401 | 0.050206 | 16.2776 | 19.2176 | 3.1767 | 0.0551 | -0.473 | -0.5412 | -0.6575 | -0.7097
2012-10-31 14:14 | 22.9699 | 18.6788 | 18.6748 | 18.6146 | 18.4822 | 46.0821 | 0.014209 | 0.34564 | 0.004911 | 24.3256 | 0.055534 | 0.90402 | 0.050204 | 16.2787 | 19.2199 | 3.1769 | 0.0551 | -0.5411 | -0.5451 | -0.6053 | -0.7377
2012-10-31 14:14 | 22.9773 | 18.7303 | 18.6661 | 18.5578 | 18.5056 | 46.0758 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.2233 | 3.1765 | 0.0551 | -0.493 | -0.5572 | -0.6655 | -0.7177
2012-10-31 14:14 | 22.9781 | 18.7271 | 18.699 | 18.5867 | 18.4784 | 46.0833 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055531 | 0.90396 | 0.050198 | 16.2785 | 19.2201 | 3.177 | 0.0551 | -0.493 | -0.5211 | -0.6334 | -0.7417
2012-10-31 14:14 | 22.9743 | 18.7193 | 18.6752 | 18.5909 | 18.4946 | 46.0764 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.05555 | 0.90407 | 0.050221 | 16.2748 | 19.2003 | 3.1765 | 0.0551 | -0.481 | -0.5251 | -0.6094 | -0.7057
2012-10-31 14:14 | 22.9684 | 18.7013 | 18.6693 | 18.589 | 18.4767 | 46.074 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90398 | 0.050202 | 16.2779 | 19.0942 | 3.1763 | 0.0551 | -0.3929 | -0.4249 | -0.5052 | -0.6175
2012-10-31 14:14 | 22.9758 | 18.7529 | 18.6526 | 18.6125 | 18.4921 | 46.0816 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055559 | 0.90401 | 0.050226 | 16.2711 | 19.1137 | 3.1769 | 0.0551 | -0.3608 | -0.4611 | -0.5012 | -0.6216
2012-10-31 14:14 | 22.9773 | 18.7223 | 18.7102 | 18.5899 | 18.4735 | 46.0856 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055562 | 0.90409 | 0.050233 | 16.2718 | 19.1632 | 3.1771 | 0.0551 | -0.4409 | -0.453 | -0.5733 | -0.6897
2012-10-31 14:14 | 22.9714 | 18.7003 | 18.6723 | 18.5559 | 18.4596 | 46.0862 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.1533 | 3.1772 | 0.0551 | -0.453 | -0.481 | -0.5974 | -0.6937
2012-10-31 14:14 | 22.9736 | 18.7266 | 18.6584 | 18.5942 | 18.4979 | 46.0769 | 0.014206 | 0.34557 | 0.004909 | 24.3257 | 0.055556 | 0.90402 | 0.050224 | 16.2723 | 19.1836 | 3.1765 | 0.0551 | -0.457 | -0.5252 | -0.5894 | -0.6857
2012-10-31 14:14 | 22.9714 | 18.7124 | 18.6522 | 18.576 | 18.5078 | 46.0816 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055553 | 0.90407 | 0.050224 | 16.2739 | 19.1654 | 3.1769 | 0.0551 | -0.453 | -0.5132 | -0.5894 | -0.6576
2012-10-31 14:14 | 22.9728 | 18.7499 | 18.6937 | 18.5694 | 18.465 | 46.0787 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055556 | 0.90402 | 0.050224 | 16.2723 | 19.1828 | 3.1767 | 0.0551 | -0.4329 | -0.4891 | -0.6134 | -0.7178
2012-10-31 14:15 | 22.9736 | 18.7346 | 18.6424 | 18.5782 | 18.518 | 46.0694 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055544 | 0.90409 | 0.050217 | 16.2771 | 19.1916 | 3.176 | 0.0551 | -0.457 | -0.5492 | -0.6134 | -0.6736
2012-10-31 14:15 | 22.9863 | 18.7473 | 18.6992 | 18.6109 | 18.4705 | 46.085 | 0.014234 | 0.3455 | 0.004918 | 24.2728 | 0.05554 | 0.90391 | 0.050203 | 16.2749 | 19.1843 | 3.1771 | 0.0551 | -0.437 | -0.4851 | -0.5734 | -0.7138
2012-10-31 14:15 | 22.9781 | 18.711 | 18.695 | 18.6268 | 18.4864 | 46.0712 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.055553 | 0.90408 | 0.050224 | 16.2742 | 19.2041 | 3.1761 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5091 | -0.5773 | -0.7177
2012-10-31 14:15 | 22.9788 | 18.7278 | 18.6716 | 18.6115 | 18.5192 | 46.0769 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055556 | 0.90396 | 0.050221 | 16.2712 | 19.1728 | 3.1765 | 0.0551 | -0.445 | -0.5012 | -0.5613 | -0.6536
2012-10-31 14:15 | 22.9818 | 18.7228 | 18.6305 | 18.6024 | 18.4941 | 46.0798 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.2078 | 3.1767 | 0.0551 | -0.485 | -0.5773 | -0.6054 | -0.7137
2012-10-31 14:15 | 22.9751 | 18.696 | 18.6599 | 18.5516 | 18.5034 | 46.0729 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055531 | 0.90401 | 0.0502 | 16.2793 | 19.2171 | 3.1763 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5572 | -0.6655 | -0.7137
2012-10-31 14:15 | 22.9766 | 18.7256 | 18.6775 | 18.5772 | 18.517 | 46.0723 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.1786 | 3.1762 | 0.0551 | -0.453 | -0.5011 | -0.6014 | -0.6616
2012-10-31 14:15 | 22.9766 | 18.7416 | 18.6855 | 18.5651 | 18.4929 | 46.0775 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.1906 | 3.1766 | 0.0551 | -0.449 | -0.5051 | -0.6255 | -0.6977
2012-10-31 14:15 | 22.9863 | 18.7313 | 18.6671 | 18.5829 | 18.4665 | 46.0683 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.2043 | 3.1759 | 0.0551 | -0.473 | -0.5372 | -0.6214 | -0.7378
2012-10-31 14:15 | 22.9871 | 18.708 | 18.6559 | 18.6037 | 18.4753 | 46.0827 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055528 | 0.90388 | 0.05019 | 16.2779 | 19.2371 | 3.1769 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5812 | -0.6334 | -0.7618
2012-10-31 14:15 | 22.9818 | 18.7428 | 18.6666 | 18.5743 | 18.47 | 46.0764 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90398 | 0.050204 | 16.277 | 19.1718 | 3.1765 | 0.0551 | -0.429 | -0.5052 | -0.5975 | -0.7018
2012-10-31 14:15 | 22.9841 | 18.7331 | 18.693 | 18.5445 | 18.4803 | 46.0804 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90402 | 0.050201 | 16.2796 | 19.1781 | 3.1768 | 0.0551 | -0.445 | -0.4851 | -0.6336 | -0.6978
2012-10-31 14:15 | 22.9818 | 18.7228 | 18.6947 | 18.5824 | 18.5182 | 46.0764 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.1317 | 3.1765 | 0.0551 | -0.4089 | -0.437 | -0.5493 | -0.6135
2012-10-31 14:15 | 22.9773 | 18.7223 | 18.6461 | 18.5899 | 18.4374 | 46.0787 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.1592 | 3.1767 | 0.0551 | -0.4369 | -0.5131 | -0.5693 | -0.7218
2012-10-31 14:15 | 22.9878 | 18.7488 | 18.6806 | 18.5763 | 18.5242 | 46.0712 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055547 | 0.90405 | 0.050217 | 16.2754 | 19.2178 | 3.1761 | 0.0551 | -0.469 | -0.5372 | -0.6415 | -0.6936
2012-10-31 14:15 | 22.9811 | 18.682 | 18.6459 | 18.6017 | 18.4854 | 46.0752 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055547 | 0.90401 | 0.050215 | 16.2746 | 19.2231 | 3.1764 | 0.0551 | -0.5411 | -0.5772 | -0.6214 | -0.7377
2012-10-31 14:15 | 22.9796 | 18.6925 | 18.6805 | 18.5882 | 18.5039 | 46.0671 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.2337 | 3.1759 | 0.0551 | -0.5412 | -0.5532 | -0.6455 | -0.7298
2012-10-31 14:15 | 22.9893 | 18.7102 | 18.6781 | 18.6019 | 18.4855 | 46.0723 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.1592 | 3.1762 | 0.0551 | -0.449 | -0.4811 | -0.5573 | -0.6737
2012-10-31 14:15 | 22.9885 | 18.7255 | 18.6613 | 18.5289 | 18.4446 | 46.0723 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055544 | 0.90405 | 0.050215 | 16.2763 | 19.1584 | 3.1762 | 0.0551 | -0.4329 | -0.4971 | -0.6295 | -0.7138
2012-10-31 14:15 | 22.9863 | 18.6872 | 18.6751 | 18.5788 | 18.4745 | 46.059 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90395 | 0.050189 | 16.2809 | 19.1763 | 3.1753 | 0.0551 | -0.4891 | -0.5012 | -0.5975 | -0.7018
2012-10-31 14:15 | 22.9923 | 18.7052 | 18.6811 | 18.6049 | 18.4645 | 46.0746 | 0.014244 | 0.34554 | 0.004922 | 24.2588 | 0.055544 | 0.90386 | 0.050204 | 16.2729 | 19.1782 | 3.1764 | 0.0551 | -0.473 | -0.4971 | -0.5733 | -0.7137
2012-10-31 14:16 | 22.9863 | 18.6872 | 18.6831 | 18.5668 | 18.4665 | 46.07 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1923 | 3.1761 | 0.0551 | -0.5051 | -0.5092 | -0.6255 | -0.7258
2012-10-31 14:16 | 22.993 | 18.7059 | 18.6858 | 18.5775 | 18.5093 | 46.0798 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055525 | 0.90373 | 0.05018 | 16.2761 | 19.1749 | 3.1767 | 0.0551 | -0.469 | -0.4891 | -0.5974 | -0.6656
2012-10-31 14:16 | 22.9923 | 18.7092 | 18.6771 | 18.6049 | 18.4364 | 46.0775 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.1782 | 3.1766 | 0.0551 | -0.469 | -0.5011 | -0.5733 | -0.7418
2012-10-31 14:16 | 22.99 | 18.7229 | 18.7029 | 18.5986 | 18.4983 | 46.0694 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.2441 | 3.176 | 0.0551 | -0.5212 | -0.5412 | -0.6455 | -0.7458
2012-10-31 14:16 | 22.9915 | 18.7044 | 18.6843 | 18.576 | 18.4637 | 46.066 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.2215 | 3.1758 | 0.0551 | -0.5171 | -0.5372 | -0.6455 | -0.7578
2012-10-31 14:16 | 22.9915 | 18.7646 | 18.7004 | 18.576 | 18.5158 | 46.0619 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.05555 | 0.90389 | 0.050211 | 16.2717 | 19.2015 | 3.1755 | 0.0551 | -0.4369 | -0.5011 | -0.6255 | -0.6857
2012-10-31 14:16 | 22.9915 | 18.7525 | 18.7124 | 18.5921 | 18.4837 | 46.0608 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.2095 | 3.1754 | 0.0551 | -0.457 | -0.4971 | -0.6174 | -0.7258
2012-10-31 14:16 | 22.9915 | 18.7485 | 18.7084 | 18.6161 | 18.4677 | 46.0608 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.2015 | 3.1754 | 0.0551 | -0.453 | -0.4931 | -0.5854 | -0.7338
2012-10-31 14:16 | 22.9878 | 18.7368 | 18.7167 | 18.5723 | 18.468 | 46.0683 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.2579 | 3.1759 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5412 | -0.6856 | -0.7899
2012-10-31 14:16 | 22.9908 | 18.7157 | 18.7037 | 18.5914 | 18.4991 | 46.0688 | 0.014231 | 0.3455 | 0.004917 | 24.2779 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.2889 | 3.176 | 0.0551 | -0.5732 | -0.5852 | -0.6975 | -0.7898
2012-10-31 14:16 | 22.9885 | 18.7295 | 18.7014 | 18.577 | 18.5168 | 46.0712 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.05555 | 0.90386 | 0.05021 | 16.2712 | 19.2666 | 3.1761 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5652 | -0.6896 | -0.7498
2012-10-31 14:16 | 22.9811 | 18.6739 | 18.682 | 18.6138 | 18.4854 | 46.0631 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.2752 | 3.1756 | 0.0551 | -0.6013 | -0.5932 | -0.6614 | -0.7898
2012-10-31 14:16 | 22.9848 | 18.7378 | 18.6656 | 18.5934 | 18.4891 | 46.0625 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.2589 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5933 | -0.6655 | -0.7698
2012-10-31 14:16 | 22.9878 | 18.7167 | 18.6846 | 18.5964 | 18.4921 | 46.0729 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055518 | 0.90386 | 0.050181 | 16.2805 | 19.2819 | 3.1763 | 0.0551 | -0.5652 | -0.5973 | -0.6855 | -0.7898
2012-10-31 14:16 | 22.9945 | 18.7395 | 18.6833 | 18.5991 | 18.4827 | 46.0654 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2846 | 3.1757 | 0.0551 | -0.5451 | -0.6013 | -0.6855 | -0.8019
2012-10-31 14:16 | 22.9908 | 18.7197 | 18.6756 | 18.5713 | 18.5392 | 46.0584 | 0.014219 | 0.3455 | 0.004913 | 24.2984 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.2449 | 3.1753 | 0.0551 | -0.5252 | -0.5693 | -0.6736 | -0.7057
2012-10-31 14:16 | 22.9908 | 18.7398 | 18.6836 | 18.5553 | 18.5071 | 46.0706 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055515 | 0.90378 | 0.050173 | 16.2799 | 19.2368 | 3.1761 | 0.0551 | -0.497 | -0.5532 | -0.6815 | -0.7297
2012-10-31 14:16 | 22.9871 | 18.712 | 18.6278 | 18.6077 | 18.4472 | 46.0654 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055525 | 0.90386 | 0.050187 | 16.2785 | 19.2251 | 3.1757 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5973 | -0.6174 | -0.7779
2012-10-31 14:16 | 22.99 | 18.739 | 18.6588 | 18.5665 | 18.4943 | 46.074 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.224 | 3.1763 | 0.0551 | -0.485 | -0.5652 | -0.6575 | -0.7297
2012-10-31 14:16 | 22.9863 | 18.7353 | 18.635 | 18.5829 | 18.4745 | 46.0735 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90376 | 0.050192 | 16.2732 | 19.2163 | 3.1763 | 0.0551 | -0.481 | -0.5813 | -0.6334 | -0.7418
2012-10-31 14:16 | 22.9938 | 18.7508 | 18.6746 | 18.6024 | 18.47 | 46.0665 | 0.014219 | 0.3456 | 0.004914 | 24.3055 | 0.055544 | 0.90386 | 0.050204 | 16.2729 | 19.2198 | 3.1758 | 0.0551 | -0.469 | -0.5452 | -0.6174 | -0.7498
2012-10-31 14:16 | 22.9915 | 18.7445 | 18.6763 | 18.572 | 18.4918 | 46.0648 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.1975 | 3.1757 | 0.0551 | -0.453 | -0.5212 | -0.6255 | -0.7057
2012-10-31 14:16 | 22.9945 | 18.7315 | 18.6432 | 18.587 | 18.4586 | 46.0694 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055509 | 0.90385 | 0.050172 | 16.2829 | 19.2125 | 3.176 | 0.0551 | -0.481 | -0.5693 | -0.6255 | -0.7539
2012-10-31 14:16 | 23.0013 | 18.7262 | 18.65 | 18.6099 | 18.4855 | 46.0584 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055537 | 0.90386 | 0.050198 | 16.275 | 19.1672 | 3.1753 | 0.0551 | -0.441 | -0.5172 | -0.5573 | -0.6817
2012-10-31 14:17 | 22.9938 | 18.7147 | 18.6465 | 18.5863 | 18.486 | 46.074 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.1998 | 3.1763 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5533 | -0.6135 | -0.7138
2012-10-31 14:17 | 23.0028 | 18.7438 | 18.6716 | 18.6034 | 18.487 | 46.0584 | 0.014225 | 0.3455 | 0.004915 | 24.2882 | 0.05554 | 0.90385 | 0.0502 | 16.2738 | 19.2248 | 3.1753 | 0.0551 | -0.481 | -0.5532 | -0.6214 | -0.7378
2012-10-31 14:17 | 22.9923 | 18.6851 | 18.6611 | 18.5969 | 18.4524 | 46.066 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055531 | 0.90398 | 0.050199 | 16.2788 | 19.1422 | 3.1758 | 0.0551 | -0.4571 | -0.4811 | -0.5453 | -0.6898
2012-10-31 14:17 | 22.9975 | 18.6783 | 18.6382 | 18.586 | 18.4536 | 46.0532 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.1354 | 3.1749 | 0.0551 | -0.4571 | -0.4972 | -0.5494 | -0.6818
2012-10-31 14:17 | 22.9938 | 18.6987 | 18.6666 | 18.5382 | 18.486 | 46.0428 | 0.014234 | 0.34554 | 0.004918 | 24.2758 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.1237 | 3.1742 | 0.0551 | -0.425 | -0.4571 | -0.5855 | -0.6377
2012-10-31 14:17 | 23.002 | 18.7269 | 18.6547 | 18.5865 | 18.5023 | 46.0619 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.204 | 3.1755 | 0.0551 | -0.4771 | -0.5493 | -0.6175 | -0.7017
2012-10-31 14:17 | 22.9998 | 18.7287 | 18.6646 | 18.5843 | 18.484 | 46.0602 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.1697 | 3.1754 | 0.0551 | -0.441 | -0.5051 | -0.5854 | -0.6857
2012-10-31 14:17 | 23.002 | 18.747 | 18.6587 | 18.5745 | 18.4742 | 46.0677 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.192 | 3.1759 | 0.0551 | -0.445 | -0.5333 | -0.6175 | -0.7178
2012-10-31 14:17 | 23.0095 | 18.7023 | 18.7104 | 18.5619 | 18.4897 | 46.0717 | 0.014225 | 0.34567 | 0.004917 | 24.3003 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.1874 | 3.1762 | 0.0551 | -0.4851 | -0.477 | -0.6255 | -0.6977
2012-10-31 14:17 | 23.0087 | 18.7136 | 18.6935 | 18.5732 | 18.4849 | 46.0561 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.1866 | 3.1751 | 0.0551 | -0.473 | -0.4931 | -0.6134 | -0.7017
2012-10-31 14:17 | 23.0005 | 18.7334 | 18.6733 | 18.5529 | 18.5048 | 46.0515 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.1424 | 3.1748 | 0.0551 | -0.409 | -0.4691 | -0.5895 | -0.6376
2012-10-31 14:17 | 23.0035 | 18.7445 | 18.6963 | 18.5519 | 18.4797 | 46.0619 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05555 | 0.90409 | 0.050222 | 16.2753 | 19.1334 | 3.1755 | 0.0551 | -0.3889 | -0.4371 | -0.5815 | -0.6537
2012-10-31 14:17 | 23.002 | 18.6908 | 18.6868 | 18.5865 | 18.4701 | 46.066 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.0717 | 3.1758 | 0.0551 | -0.3809 | -0.3849 | -0.4852 | -0.6016
2012-10-31 14:17 | 23.0042 | 18.7291 | 18.7211 | 18.5807 | 18.5165 | 46.07 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.094 | 3.1761 | 0.0551 | -0.3649 | -0.3729 | -0.5133 | -0.5775
2012-10-31 14:17 | 22.9953 | 18.7282 | 18.644 | 18.5718 | 18.5036 | 46.0677 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055531 | 0.90394 | 0.050196 | 16.278 | 19.1011 | 3.1759 | 0.0551 | -0.3729 | -0.4571 | -0.5293 | -0.5975
2012-10-31 14:17 | 23.005 | 18.746 | 18.6698 | 18.5735 | 18.5012 | 46.0567 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05555 | 0.90398 | 0.050216 | 16.2732 | 19.1068 | 3.1751 | 0.0551 | -0.3608 | -0.437 | -0.5333 | -0.6056
2012-10-31 14:17 | 23.002 | 18.751 | 18.6547 | 18.5745 | 18.5223 | 46.0561 | 0.014222 | 0.34567 | 0.004916 | 24.3054 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.0878 | 3.1751 | 0.0551 | -0.3368 | -0.4331 | -0.5133 | -0.5655
2012-10-31 14:17 | 23.0013 | 18.7142 | 18.65 | 18.5738 | 18.5256 | 46.055 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055531 | 0.90389 | 0.050194 | 16.2773 | 19.0791 | 3.175 | 0.0551 | -0.3649 | -0.4291 | -0.5053 | -0.5535
2012-10-31 14:17 | 23.0013 | 18.7182 | 18.6781 | 18.5818 | 18.4574 | 46.0654 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.05554 | 0.9038 | 0.050197 | 16.273 | 19.1271 | 3.1757 | 0.0551 | -0.4089 | -0.449 | -0.5453 | -0.6697
2012-10-31 14:17 | 23.0028 | 18.7678 | 18.6836 | 18.5512 | 18.5071 | 46.0538 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055547 | 0.90389 | 0.050208 | 16.2726 | 19.1607 | 3.1749 | 0.0551 | -0.3929 | -0.4771 | -0.6095 | -0.6536
2012-10-31 14:17 | 22.9975 | 18.7585 | 18.6984 | 18.582 | 18.4817 | 46.0625 | 0.014231 | 0.34563 | 0.004919 | 24.287 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.1394 | 3.1755 | 0.0551 | -0.3809 | -0.441 | -0.5574 | -0.6577
2012-10-31 14:17 | 22.9885 | 18.7375 | 18.6733 | 18.581 | 18.4727 | 46.066 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055525 | 0.90385 | 0.050186 | 16.2782 | 19.1143 | 3.1758 | 0.0551 | -0.3768 | -0.441 | -0.5333 | -0.6416
2012-10-31 14:17 | 22.9953 | 18.7122 | 18.644 | 18.5959 | 18.4915 | 46.0613 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055537 | 0.90383 | 0.050196 | 16.2744 | 19.1332 | 3.1755 | 0.0551 | -0.421 | -0.4892 | -0.5373 | -0.6417
2012-10-31 14:17 | 22.9945 | 18.7756 | 18.6994 | 18.6312 | 18.4707 | 46.07 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.1364 | 3.1761 | 0.0551 | -0.3608 | -0.437 | -0.5052 | -0.6657
2012-10-31 14:17 | 23.0005 | 18.7375 | 18.6893 | 18.6011 | 18.4887 | 46.0602 | 0.014241 | 0.34562 | 0.004922 | 24.269 | 0.055531 | 0.90392 | 0.050196 | 16.2778 | 19.1344 | 3.1754 | 0.0551 | -0.3969 | -0.4451 | -0.5333 | -0.6457
2012-10-31 14:17 | 22.9923 | 18.7413 | 18.649 | 18.6089 | 18.4885 | 46.0584 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.055522 | 0.90385 | 0.050183 | 16.2791 | 19.1542 | 3.1753 | 0.0551 | -0.4129 | -0.5052 | -0.5453 | -0.6657
2012-10-31 14:18 | 22.9923 | 18.7654 | 18.641 | 18.5969 | 18.4725 | 46.0573 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.055531 | 0.90375 | 0.050186 | 16.2746 | 19.1702 | 3.1752 | 0.0551 | -0.4048 | -0.5292 | -0.5733 | -0.6977
2012-10-31 14:18 | 22.9938 | 18.7588 | 18.6385 | 18.5984 | 18.5262 | 46.0602 | 0.014241 | 0.34567 | 0.004923 | 24.273 | 0.055522 | 0.9038 | 0.050181 | 16.2783 | 19.1477 | 3.1754 | 0.0551 | -0.3889 | -0.5092 | -0.5493 | -0.6215
2012-10-31 14:18 | 22.9923 | 18.7814 | 18.6731 | 18.5688 | 18.5166 | 46.0561 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.05554 | 0.90383 | 0.050199 | 16.2736 | 19.1742 | 3.1751 | 0.0551 | -0.3928 | -0.5011 | -0.6054 | -0.6576
2012-10-31 14:18 | 22.9968 | 18.7498 | 18.6936 | 18.6255 | 18.493 | 46.0665 | 0.014244 | 0.3456 | 0.004923 | 24.2628 | 0.055528 | 0.90378 | 0.050185 | 16.276 | 19.1627 | 3.1758 | 0.0551 | -0.4129 | -0.4691 | -0.5372 | -0.6697
2012-10-31 14:18 | 22.9908 | 18.7358 | 18.6957 | 18.5874 | 18.487 | 46.0561 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90383 | 0.050194 | 16.2753 | 19.1727 | 3.1751 | 0.0551 | -0.4369 | -0.477 | -0.5853 | -0.6857
2012-10-31 14:18 | 22.9983 | 18.6951 | 18.6189 | 18.6029 | 18.5186 | 46.0521 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1923 | 3.1748 | 0.0551 | -0.4972 | -0.5734 | -0.5894 | -0.6737
2012-10-31 14:18 | 22.9856 | 18.7266 | 18.6664 | 18.5741 | 18.4618 | 46.0521 | 0.014212 | 0.34557 | 0.004911 | 24.3154 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.1715 | 3.1748 | 0.0551 | -0.4449 | -0.5051 | -0.5974 | -0.7097
2012-10-31 14:18 | 22.996 | 18.7771 | 18.6487 | 18.6126 | 18.4842 | 46.0561 | 0.014222 | 0.34564 | 0.004916 | 24.3034 | 0.055528 | 0.90388 | 0.05019 | 16.2779 | 19.1779 | 3.1751 | 0.0551 | -0.4008 | -0.5292 | -0.5653 | -0.6937
2012-10-31 14:18 | 22.9878 | 18.7087 | 18.6726 | 18.5683 | 18.4519 | 46.0417 | 0.014238 | 0.34563 | 0.004921 | 24.2751 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.2298 | 3.1741 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5572 | -0.6615 | -0.7779
2012-10-31 14:18 | 22.9885 | 18.7575 | 18.6613 | 18.5891 | 18.4928 | 46.0608 | 0.014219 | 0.34566 | 0.004915 | 24.3096 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.2946 | 3.1754 | 0.0551 | -0.5371 | -0.6333 | -0.7055 | -0.8018
2012-10-31 14:18 | 22.9915 | 18.7244 | 18.7325 | 18.6041 | 18.4998 | 46.0619 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.2856 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5612 | -0.5531 | -0.6815 | -0.7858
2012-10-31 14:18 | 22.9803 | 18.7132 | 18.6771 | 18.5969 | 18.4765 | 46.0625 | 0.014234 | 0.3457 | 0.004921 | 24.287 | 0.055522 | 0.90396 | 0.05019 | 16.2812 | 19.2544 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5412 | -0.5773 | -0.6575 | -0.7779
2012-10-31 14:18 | 22.996 | 18.765 | 18.6768 | 18.5966 | 18.4722 | 46.0677 | 0.014234 | 0.34563 | 0.00492 | 24.2819 | 0.055534 | 0.90396 | 0.050201 | 16.2777 | 19.2501 | 3.1759 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5733 | -0.6535 | -0.7779
2012-10-31 14:18 | 22.9766 | 18.7577 | 18.6815 | 18.5651 | 18.4728 | 46.0706 | 0.014238 | 0.34554 | 0.00492 | 24.269 | 0.055525 | 0.9038 | 0.050184 | 16.2774 | 19.2266 | 3.1761 | 0.0551 | -0.4689 | -0.5451 | -0.6615 | -0.7538
2012-10-31 14:18 | 22.9841 | 18.7612 | 18.6809 | 18.6288 | 18.5285 | 46.0596 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.2782 | 3.1753 | 0.0551 | -0.517 | -0.5973 | -0.6494 | -0.7497
2012-10-31 14:18 | 22.9826 | 18.7436 | 18.6554 | 18.6514 | 18.5109 | 46.0567 | 0.014219 | 0.34547 | 0.004912 | 24.2964 | 0.055518 | 0.90383 | 0.050179 | 16.28 | 19.2767 | 3.1751 | 0.0551 | -0.5331 | -0.6213 | -0.6253 | -0.7658
2012-10-31 14:18 | 22.9848 | 18.7218 | 18.7017 | 18.5934 | 18.465 | 46.0602 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055537 | 0.90385 | 0.050197 | 16.2747 | 19.323 | 3.1754 | 0.0551 | -0.6012 | -0.6213 | -0.7296 | -0.858
2012-10-31 14:18 | 22.9781 | 18.7311 | 18.699 | 18.5947 | 18.5225 | 46.0613 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055518 | 0.90383 | 0.050179 | 16.28 | 19.2722 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5411 | -0.5732 | -0.6775 | -0.7497
2012-10-31 14:18 | 22.9714 | 18.6923 | 18.6883 | 18.5599 | 18.4957 | 46.0625 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055537 | 0.90385 | 0.050197 | 16.2747 | 19.2615 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5692 | -0.5732 | -0.7016 | -0.7658
2012-10-31 14:18 | 22.9743 | 18.7233 | 18.6591 | 18.5829 | 18.4906 | 46.0504 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.2884 | 3.1747 | 0.0551 | -0.5651 | -0.6293 | -0.7055 | -0.7978
2012-10-31 14:18 | 22.9863 | 18.7433 | 18.6952 | 18.6511 | 18.4745 | 46.0625 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.3165 | 3.1755 | 0.0551 | -0.5732 | -0.6213 | -0.6654 | -0.842
2012-10-31 14:18 | 22.9841 | 18.705 | 18.709 | 18.5927 | 18.4763 | 46.0515 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.2982 | 3.1748 | 0.0551 | -0.5932 | -0.5892 | -0.7055 | -0.8219
2012-10-31 14:18 | 22.9803 | 18.7373 | 18.633 | 18.5568 | 18.5207 | 46.0712 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.3025 | 3.1761 | 0.0551 | -0.5652 | -0.6695 | -0.7457 | -0.7818
2012-10-31 14:18 | 22.9773 | 18.7664 | 18.6581 | 18.5819 | 18.5097 | 46.0492 | 0.014231 | 0.34567 | 0.004919 | 24.2901 | 0.055547 | 0.90392 | 0.05021 | 16.2731 | 19.3075 | 3.1746 | 0.0551 | -0.5411 | -0.6494 | -0.7256 | -0.7978
2012-10-31 14:18 | 22.9856 | 18.7185 | 18.6905 | 18.5661 | 18.5099 | 46.0556 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.2957 | 3.1751 | 0.0551 | -0.5772 | -0.6052 | -0.7296 | -0.7858
2012-10-31 14:19 | 22.9885 | 18.7616 | 18.6894 | 18.6091 | 18.5369 | 46.0613 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055537 | 0.90389 | 0.050199 | 16.2755 | 19.2866 | 3.1755 | 0.0551 | -0.525 | -0.5972 | -0.6775 | -0.7497
2012-10-31 14:19 | 22.9848 | 18.7498 | 18.7298 | 18.5773 | 18.473 | 46.0561 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90402 | 0.050196 | 16.2814 | 19.2389 | 3.1751 | 0.0551 | -0.4891 | -0.5091 | -0.6616 | -0.7659
2012-10-31 14:19 | 22.99 | 18.7069 | 18.6949 | 18.5785 | 18.4742 | 46.0648 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055544 | 0.90412 | 0.050219 | 16.2776 | 19.2921 | 3.1757 | 0.0551 | -0.5852 | -0.5972 | -0.7136 | -0.8179
2012-10-31 14:19 | 22.9923 | 18.7533 | 18.653 | 18.5648 | 18.5086 | 46.0527 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.2343 | 3.1749 | 0.0551 | -0.481 | -0.5813 | -0.6695 | -0.7257
2012-10-31 14:19 | 22.9871 | 18.7481 | 18.6639 | 18.5877 | 18.4914 | 46.0573 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055525 | 0.90378 | 0.050182 | 16.2769 | 19.1971 | 3.1752 | 0.0551 | -0.449 | -0.5332 | -0.6094 | -0.7057
2012-10-31 14:19 | 22.9758 | 18.7288 | 18.6686 | 18.5964 | 18.5122 | 46.0475 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2138 | 3.1745 | 0.0551 | -0.485 | -0.5452 | -0.6174 | -0.7016
2012-10-31 14:19 | 22.9871 | 18.7561 | 18.6599 | 18.6117 | 18.4633 | 46.0631 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.161 | 3.1756 | 0.0551 | -0.4049 | -0.5011 | -0.5493 | -0.6977
2012-10-31 14:19 | 22.9721 | 18.7171 | 18.6529 | 18.5687 | 18.5004 | 46.0446 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055525 | 0.90385 | 0.050186 | 16.2782 | 19.1821 | 3.1743 | 0.0551 | -0.465 | -0.5292 | -0.6134 | -0.6817
2012-10-31 14:19 | 22.9803 | 18.7614 | 18.6771 | 18.5608 | 18.5086 | 46.0584 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.1542 | 3.1753 | 0.0551 | -0.3928 | -0.4771 | -0.5934 | -0.6456
2012-10-31 14:19 | 22.9848 | 18.7298 | 18.6937 | 18.5974 | 18.473 | 46.0671 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055528 | 0.90389 | 0.050191 | 16.2781 | 19.1627 | 3.1759 | 0.0551 | -0.4329 | -0.469 | -0.5653 | -0.6897
2012-10-31 14:19 | 22.9878 | 18.7568 | 18.6445 | 18.6124 | 18.5161 | 46.0532 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 19.1657 | 3.1749 | 0.0551 | -0.4089 | -0.5212 | -0.5533 | -0.6496
2012-10-31 14:19 | 22.9871 | 18.7561 | 18.6599 | 18.5756 | 18.4914 | 46.0544 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.2051 | 3.175 | 0.0551 | -0.449 | -0.5452 | -0.6295 | -0.7137
2012-10-31 14:19 | 22.9945 | 18.7515 | 18.6994 | 18.579 | 18.4787 | 46.0515 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055518 | 0.90378 | 0.050176 | 16.279 | 19.1845 | 3.1748 | 0.0551 | -0.433 | -0.4851 | -0.6055 | -0.7058
2012-10-31 14:19 | 22.9953 | 18.7804 | 18.656 | 18.5718 | 18.5076 | 46.0446 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055534 | 0.9038 | 0.050192 | 16.2748 | 19.1973 | 3.1743 | 0.0551 | -0.4169 | -0.5413 | -0.6255 | -0.6897
2012-10-31 14:19 | 23.0005 | 18.7294 | 18.6492 | 18.6372 | 18.5128 | 46.0602 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.2385 | 3.1754 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5893 | -0.6013 | -0.7257
2012-10-31 14:19 | 22.9953 | 18.7483 | 18.6841 | 18.5718 | 18.5076 | 46.0596 | 0.014228 | 0.34562 | 0.004917 | 24.2912 | 0.05555 | 0.90404 | 0.050219 | 16.2743 | 19.2694 | 3.1753 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5853 | -0.6976 | -0.7618
2012-10-31 14:19 | 22.996 | 18.737 | 18.6688 | 18.6086 | 18.5203 | 46.0544 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90395 | 0.050203 | 16.2765 | 19.2941 | 3.175 | 0.0551 | -0.5571 | -0.6253 | -0.6855 | -0.7738
2012-10-31 14:19 | 22.99 | 18.6989 | 18.6548 | 18.5785 | 18.5063 | 46.0654 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.2681 | 3.1757 | 0.0551 | -0.5692 | -0.6133 | -0.6896 | -0.7618
2012-10-31 14:19 | 23.0028 | 18.7317 | 18.7037 | 18.6034 | 18.5472 | 46.048 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055528 | 0.90392 | 0.050193 | 16.2787 | 19.2248 | 3.1745 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5211 | -0.6214 | -0.6776
2012-10-31 14:19 | 22.9983 | 18.7714 | 18.6671 | 18.6189 | 18.4865 | 46.0556 | 0.014228 | 0.3455 | 0.004916 | 24.283 | 0.055559 | 0.90399 | 0.050225 | 16.2709 | 19.2323 | 3.1751 | 0.0551 | -0.4609 | -0.5652 | -0.6134 | -0.7458
2012-10-31 14:19 | 23.0005 | 18.7334 | 18.6572 | 18.6011 | 18.4967 | 46.0544 | 0.014228 | 0.34564 | 0.004918 | 24.2932 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.2305 | 3.175 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5733 | -0.6294 | -0.7338
2012-10-31 14:19 | 22.9983 | 18.7393 | 18.6631 | 18.6069 | 18.4945 | 46.0538 | 0.014228 | 0.34567 | 0.004918 | 24.2952 | 0.055518 | 0.90385 | 0.05018 | 16.2803 | 19.2083 | 3.1749 | 0.0551 | -0.469 | -0.5452 | -0.6014 | -0.7138
2012-10-31 14:19 | 23.0005 | 18.7254 | 18.6733 | 18.581 | 18.5008 | 46.0527 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90405 | 0.050208 | 16.2784 | 19.2105 | 3.1749 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5372 | -0.6295 | -0.7097
2012-10-31 14:19 | 22.9998 | 18.7327 | 18.6565 | 18.5723 | 18.5001 | 46.0498 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.2298 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5733 | -0.6575 | -0.7297
2012-10-31 14:20 | 22.9968 | 18.7017 | 18.7137 | 18.5572 | 18.477 | 46.0579 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.2589 | 3.1752 | 0.0551 | -0.5572 | -0.5452 | -0.7017 | -0.7819
2012-10-31 14:20 | 22.9983 | 18.7232 | 18.647 | 18.5868 | 18.5427 | 46.0567 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055534 | 0.90396 | 0.050201 | 16.2777 | 19.2443 | 3.1751 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5973 | -0.6575 | -0.7016
2012-10-31 14:20 | 22.9953 | 18.7202 | 18.6681 | 18.5598 | 18.4675 | 46.0469 | 0.014241 | 0.34564 | 0.004922 | 24.271 | 0.055544 | 0.90382 | 0.050202 | 16.2721 | 19.2013 | 3.1745 | 0.0551 | -0.4811 | -0.5332 | -0.6415 | -0.7338
2012-10-31 14:20 | 23.0005 | 18.7294 | 18.6572 | 18.6211 | 18.5248 | 46.0498 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.2025 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4731 | -0.5453 | -0.5814 | -0.6777
2012-10-31 14:20 | 22.9915 | 18.7084 | 18.6482 | 18.564 | 18.4918 | 46.0411 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.05554 | 0.90382 | 0.050198 | 16.2733 | 19.1935 | 3.1741 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5453 | -0.6295 | -0.7017
2012-10-31 14:20 | 22.9953 | 18.7363 | 18.648 | 18.5557 | 18.5156 | 46.0371 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1893 | 3.1738 | 0.0551 | -0.453 | -0.5413 | -0.6336 | -0.6737
2012-10-31 14:20 | 23.0065 | 18.7515 | 18.7074 | 18.599 | 18.4867 | 46.055 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055544 | 0.90386 | 0.050204 | 16.2729 | 19.1684 | 3.175 | 0.0551 | -0.4169 | -0.461 | -0.5694 | -0.6817
2012-10-31 14:20 | 23.0028 | 18.7518 | 18.6595 | 18.6154 | 18.491 | 46.0434 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.1647 | 3.1742 | 0.0551 | -0.4129 | -0.5052 | -0.5493 | -0.6737
2012-10-31 14:20 | 22.9945 | 18.7274 | 18.6432 | 18.6272 | 18.5028 | 46.0457 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.1484 | 3.1744 | 0.0551 | -0.421 | -0.5052 | -0.5212 | -0.6456
2012-10-31 14:20 | 23.0035 | 18.7685 | 18.6963 | 18.5639 | 18.5078 | 46.0532 | 0.014209 | 0.34559 | 0.00491 | 24.3216 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.1293 | 3.1749 | 0.0551 | -0.3608 | -0.433 | -0.5654 | -0.6215
2012-10-31 14:20 | 23.0013 | 18.7383 | 18.638 | 18.646 | 18.5377 | 46.0573 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90389 | 0.050197 | 16.2764 | 19.1592 | 3.1752 | 0.0551 | -0.4209 | -0.5212 | -0.5132 | -0.6215
2012-10-31 14:20 | 23.002 | 18.7069 | 18.6748 | 18.6026 | 18.4782 | 46.0434 | 0.014234 | 0.34553 | 0.004918 | 24.2748 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.1479 | 3.1742 | 0.0551 | -0.441 | -0.4731 | -0.5453 | -0.6697
2012-10-31 14:20 | 22.9968 | 18.7418 | 18.6375 | 18.5853 | 18.477 | 46.0509 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.2148 | 3.1747 | 0.0551 | -0.473 | -0.5773 | -0.6295 | -0.7378
2012-10-31 14:20 | 22.9938 | 18.7187 | 18.6385 | 18.5944 | 18.5141 | 46.0498 | 0.014222 | 0.34563 | 0.004916 | 24.3024 | 0.055559 | 0.90407 | 0.050229 | 16.2722 | 19.1838 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4651 | -0.5453 | -0.5894 | -0.6697
2012-10-31 14:20 | 23.0042 | 18.7572 | 18.685 | 18.6128 | 18.4844 | 46.0457 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05555 | 0.90417 | 0.050226 | 16.2766 | 19.2262 | 3.1744 | 0.0551 | -0.469 | -0.5412 | -0.6134 | -0.7418
2012-10-31 14:20 | 22.993 | 18.7099 | 18.6618 | 18.5615 | 18.5173 | 46.0532 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055537 | 0.90401 | 0.050206 | 16.2776 | 19.207 | 3.1749 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5452 | -0.6455 | -0.6897
2012-10-31 14:20 | 22.993 | 18.75 | 18.6297 | 18.5695 | 18.4571 | 46.0423 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055531 | 0.90402 | 0.050201 | 16.2796 | 19.231 | 3.1742 | 0.0551 | -0.481 | -0.6013 | -0.6615 | -0.7739
2012-10-31 14:20 | 22.9975 | 18.7104 | 18.6703 | 18.582 | 18.4817 | 46.044 | 0.014225 | 0.34556 | 0.004916 | 24.2922 | 0.055528 | 0.9038 | 0.050186 | 16.2766 | 19.2395 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5692 | -0.6575 | -0.7578
2012-10-31 14:20 | 23.0035 | 18.7324 | 18.6161 | 18.596 | 18.4837 | 46.0457 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055525 | 0.90388 | 0.050188 | 16.2787 | 19.1935 | 3.1744 | 0.0551 | -0.4611 | -0.5774 | -0.5975 | -0.7098
2012-10-31 14:20 | 23.005 | 18.7339 | 18.6698 | 18.5695 | 18.4651 | 46.0469 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.227 | 3.1745 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5572 | -0.6575 | -0.7619
2012-10-31 14:20 | 22.9923 | 18.7493 | 18.637 | 18.5808 | 18.4645 | 46.0567 | 0.014231 | 0.34556 | 0.004918 | 24.282 | 0.055515 | 0.90383 | 0.050176 | 16.2809 | 19.2664 | 3.1751 | 0.0551 | -0.5171 | -0.6294 | -0.6856 | -0.8019
2012-10-31 14:20 | 23.0005 | 18.7294 | 18.6452 | 18.593 | 18.4767 | 46.0521 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.2706 | 3.1748 | 0.0551 | -0.5412 | -0.6254 | -0.6776 | -0.7939
2012-10-31 14:20 | 22.9945 | 18.7475 | 18.6753 | 18.6071 | 18.4626 | 46.0504 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.2966 | 3.1747 | 0.0551 | -0.5491 | -0.6213 | -0.6895 | -0.834
2012-10-31 14:20 | 23.0005 | 18.7375 | 18.6933 | 18.6251 | 18.4526 | 46.0434 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.3667 | 3.1742 | 0.0551 | -0.6292 | -0.6734 | -0.7416 | -0.9141
2012-10-31 14:20 | 23.0005 | 18.7174 | 18.6773 | 18.5569 | 18.4807 | 46.0509 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.3267 | 3.1747 | 0.0551 | -0.6093 | -0.6494 | -0.7698 | -0.846
2012-10-31 14:21 | 23.002 | 18.7149 | 18.6788 | 18.5544 | 18.5223 | 46.0446 | 0.014222 | 0.3456 | 0.004915 | 24.3004 | 0.055544 | 0.90401 | 0.050212 | 16.2755 | 19.2961 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5812 | -0.6173 | -0.7417 | -0.7738
2012-10-31 14:21 | 22.999 | 18.6999 | 18.6798 | 18.5715 | 18.4912 | 46.048 | 0.014228 | 0.34569 | 0.004918 | 24.2962 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.2811 | 3.1745 | 0.0551 | -0.5812 | -0.6013 | -0.7096 | -0.7899
2012-10-31 14:21 | 22.9983 | 18.7152 | 18.6671 | 18.5868 | 18.5026 | 46.0567 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055547 | 0.90395 | 0.050212 | 16.2736 | 19.2604 | 3.1751 | 0.0551 | -0.5452 | -0.5933 | -0.6736 | -0.7578
2012-10-31 14:21 | 23.0072 | 18.7522 | 18.6599 | 18.6038 | 18.5034 | 46.055 | 0.014238 | 0.34566 | 0.004921 | 24.2771 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2492 | 3.175 | 0.0551 | -0.497 | -0.5893 | -0.6454 | -0.7458
2012-10-31 14:21 | 23.0035 | 18.7124 | 18.6843 | 18.6041 | 18.4917 | 46.048 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.2455 | 3.1745 | 0.0551 | -0.5331 | -0.5612 | -0.6414 | -0.7538
2012-10-31 14:21 | 22.999 | 18.7319 | 18.6718 | 18.5956 | 18.4712 | 46.0532 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055544 | 0.90383 | 0.050203 | 16.2724 | 19.249 | 3.1749 | 0.0551 | -0.5171 | -0.5772 | -0.6534 | -0.7778
2012-10-31 14:21 | 23.0035 | 18.7605 | 18.7084 | 18.576 | 18.4797 | 46.048 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.2656 | 3.1745 | 0.0551 | -0.5051 | -0.5572 | -0.6896 | -0.7859
2012-10-31 14:21 | 22.9945 | 18.7475 | 18.6633 | 18.563 | 18.4827 | 46.0423 | 0.014219 | 0.34562 | 0.004914 | 24.3066 | 0.05554 | 0.90389 | 0.050202 | 16.2746 | 19.2205 | 3.1742 | 0.0551 | -0.473 | -0.5572 | -0.6575 | -0.7378
2012-10-31 14:21 | 22.9878 | 18.7328 | 18.7007 | 18.6084 | 18.468 | 46.0486 | 0.014244 | 0.34554 | 0.004922 | 24.2588 | 0.055528 | 0.90399 | 0.050197 | 16.2799 | 19.2098 | 3.1746 | 0.0551 | -0.477 | -0.5091 | -0.6014 | -0.7418
2012-10-31 14:21 | 22.9998 | 18.7488 | 18.6966 | 18.5803 | 18.4639 | 46.0527 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.05554 | 0.90392 | 0.050204 | 16.2751 | 19.2018 | 3.1749 | 0.0551 | -0.453 | -0.5052 | -0.6215 | -0.7379
2012-10-31 14:21 | 22.9998 | 18.7207 | 18.6686 | 18.5803 | 18.5081 | 46.0463 | 0.014234 | 0.3456 | 0.004919 | 24.2799 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.2338 | 3.1744 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5652 | -0.6535 | -0.7257
2012-10-31 14:21 | 22.9953 | 18.7082 | 18.6801 | 18.5838 | 18.4835 | 46.0498 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055531 | 0.90405 | 0.050203 | 16.2801 | 19.1973 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4891 | -0.5172 | -0.6135 | -0.7138
2012-10-31 14:21 | 23.0005 | 18.7334 | 18.6773 | 18.6251 | 18.5088 | 46.0353 | 0.014234 | 0.34557 | 0.004919 | 24.2779 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.1905 | 3.1737 | 0.0551 | -0.4571 | -0.5132 | -0.5654 | -0.6817
2012-10-31 14:21 | 22.9915 | 18.7325 | 18.6964 | 18.564 | 18.4596 | 46.044 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90382 | 0.050195 | 16.2742 | 19.2135 | 3.1743 | 0.0551 | -0.481 | -0.5171 | -0.6495 | -0.7539
2012-10-31 14:21 | 23.005 | 18.7339 | 18.6898 | 18.5855 | 18.5133 | 46.0336 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055531 | 0.90399 | 0.0502 | 16.2791 | 19.243 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5532 | -0.6575 | -0.7297
2012-10-31 14:21 | 23.002 | 18.751 | 18.6668 | 18.5504 | 18.5143 | 46.0509 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.05554 | 0.90395 | 0.050205 | 16.2756 | 19.22 | 3.1747 | 0.0551 | -0.469 | -0.5532 | -0.6696 | -0.7057
2012-10-31 14:21 | 22.9968 | 18.6856 | 18.6656 | 18.6255 | 18.473 | 46.0446 | 0.014209 | 0.3456 | 0.004911 | 24.3226 | 0.055531 | 0.90402 | 0.050201 | 16.2796 | 19.1948 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5092 | -0.5292 | -0.5693 | -0.7218
2012-10-31 14:21 | 23.0065 | 18.7274 | 18.6873 | 18.575 | 18.5589 | 46.0359 | 0.014231 | 0.34562 | 0.004918 | 24.2861 | 0.055559 | 0.90398 | 0.050224 | 16.2706 | 19.1884 | 3.1737 | 0.0551 | -0.461 | -0.5011 | -0.6134 | -0.6295
2012-10-31 14:21 | 22.999 | 18.736 | 18.6999 | 18.5635 | 18.4712 | 46.0394 | 0.014241 | 0.34554 | 0.004921 | 24.2639 | 0.055534 | 0.90404 | 0.050205 | 16.279 | 19.225 | 3.174 | 0.0551 | -0.489 | -0.5251 | -0.6615 | -0.7538
2012-10-31 14:21 | 22.9983 | 18.7192 | 18.631 | 18.5989 | 18.4785 | 46.0417 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055553 | 0.90401 | 0.05022 | 16.2729 | 19.1923 | 3.1741 | 0.0551 | -0.4731 | -0.5613 | -0.5934 | -0.7138
2012-10-31 14:21 | 22.9983 | 18.7312 | 18.6911 | 18.635 | 18.5066 | 46.0504 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055544 | 0.90391 | 0.050207 | 16.2737 | 19.2243 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5332 | -0.5893 | -0.7177
2012-10-31 14:21 | 22.9975 | 18.7024 | 18.6703 | 18.5981 | 18.5218 | 46.0301 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.2155 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5452 | -0.6174 | -0.6937
2012-10-31 14:21 | 23.0057 | 18.7427 | 18.6705 | 18.5902 | 18.4859 | 46.0463 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.05555 | 0.90404 | 0.050219 | 16.2743 | 19.2678 | 3.1744 | 0.0551 | -0.5251 | -0.5973 | -0.6776 | -0.7819
2012-10-31 14:21 | 22.99 | 18.6668 | 18.7029 | 18.5825 | 18.5063 | 46.033 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2441 | 3.1735 | 0.0551 | -0.5773 | -0.5412 | -0.6616 | -0.7378
2012-10-31 14:21 | 22.9923 | 18.7573 | 18.6891 | 18.6089 | 18.4845 | 46.0451 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.05555 | 0.90405 | 0.05022 | 16.2745 | 19.2984 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5411 | -0.6093 | -0.6895 | -0.8139
2012-10-31 14:22 | 22.993 | 18.7179 | 18.6778 | 18.5695 | 18.4933 | 46.0388 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055544 | 0.90388 | 0.050205 | 16.2732 | 19.2631 | 3.1739 | 0.0551 | -0.5452 | -0.5853 | -0.6936 | -0.7698
2012-10-31 14:22 | 22.9945 | 18.7355 | 18.7074 | 18.6272 | 18.5148 | 46.0347 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.055537 | 0.90386 | 0.050198 | 16.275 | 19.2686 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5331 | -0.5612 | -0.6414 | -0.7538
2012-10-31 14:22 | 22.9878 | 18.7408 | 18.6806 | 18.6044 | 18.484 | 46.0272 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2499 | 3.1731 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5693 | -0.6455 | -0.7659
2012-10-31 14:22 | 22.9923 | 18.7212 | 18.6851 | 18.625 | 18.5086 | 46.0509 | 0.014216 | 0.34551 | 0.004912 | 24.3045 | 0.055544 | 0.90405 | 0.050215 | 16.2763 | 19.2183 | 3.1747 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5332 | -0.5933 | -0.7097
2012-10-31 14:22 | 22.9878 | 18.7248 | 18.6766 | 18.5964 | 18.48 | 46.0359 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055528 | 0.90395 | 0.050194 | 16.2792 | 19.2218 | 3.1737 | 0.0551 | -0.497 | -0.5452 | -0.6254 | -0.7418
2012-10-31 14:22 | 22.9923 | 18.7252 | 18.7012 | 18.637 | 18.4845 | 46.0353 | 0.014228 | 0.34563 | 0.004918 | 24.2922 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.2504 | 3.1737 | 0.0551 | -0.5252 | -0.5492 | -0.6134 | -0.7659
2012-10-31 14:22 | 22.9826 | 18.6835 | 18.7035 | 18.5912 | 18.515 | 46.0394 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055531 | 0.90399 | 0.0502 | 16.2791 | 19.2206 | 3.174 | 0.0551 | -0.5371 | -0.5171 | -0.6294 | -0.7056
2012-10-31 14:22 | 22.9878 | 18.7248 | 18.7047 | 18.5643 | 18.48 | 46.0342 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055547 | 0.90386 | 0.050207 | 16.272 | 19.2699 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5451 | -0.5652 | -0.7056 | -0.7899
2012-10-31 14:22 | 22.9833 | 18.7323 | 18.7403 | 18.5999 | 18.4916 | 46.0376 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.2454 | 3.1738 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5051 | -0.6455 | -0.7538
2012-10-31 14:22 | 22.9841 | 18.713 | 18.713 | 18.6047 | 18.4603 | 46.0342 | 0.014241 | 0.3456 | 0.004922 | 24.268 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2622 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5492 | -0.5492 | -0.6575 | -0.8019
2012-10-31 14:22 | 22.9878 | 18.7328 | 18.7248 | 18.5763 | 18.46 | 46.0446 | 0.014216 | 0.34563 | 0.004913 | 24.3127 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.2819 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5491 | -0.5571 | -0.7056 | -0.8219
2012-10-31 14:22 | 22.9863 | 18.7313 | 18.6912 | 18.5869 | 18.4745 | 46.0365 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.2644 | 3.1738 | 0.0551 | -0.5331 | -0.5732 | -0.6775 | -0.7899
2012-10-31 14:22 | 22.9788 | 18.6797 | 18.6756 | 18.5673 | 18.4951 | 46.0324 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.2449 | 3.1735 | 0.0551 | -0.5652 | -0.5693 | -0.6776 | -0.7498
2012-10-31 14:22 | 22.9818 | 18.7067 | 18.6546 | 18.5984 | 18.4901 | 46.044 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.2799 | 3.1743 | 0.0551 | -0.5732 | -0.6253 | -0.6815 | -0.7898
2012-10-31 14:22 | 22.9856 | 18.7185 | 18.6865 | 18.6102 | 18.4939 | 46.0434 | 0.014209 | 0.34564 | 0.004911 | 24.3256 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2717 | 3.1742 | 0.0551 | -0.5532 | -0.5852 | -0.6615 | -0.7778
2012-10-31 14:22 | 22.9953 | 18.7242 | 18.6801 | 18.6039 | 18.5236 | 46.0336 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.05554 | 0.90409 | 0.050213 | 16.2782 | 19.3054 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5812 | -0.6253 | -0.7015 | -0.7818
2012-10-31 14:22 | 22.9885 | 18.7295 | 18.6934 | 18.5489 | 18.4727 | 46.029 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055534 | 0.90396 | 0.050201 | 16.2777 | 19.3147 | 3.1732 | 0.0551 | -0.5852 | -0.6213 | -0.7658 | -0.842
2012-10-31 14:22 | 22.9811 | 18.7181 | 18.682 | 18.5857 | 18.4934 | 46.0284 | 0.014219 | 0.34559 | 0.004914 | 24.3045 | 0.05554 | 0.90399 | 0.050208 | 16.2764 | 19.3073 | 3.1732 | 0.0551 | -0.5892 | -0.6253 | -0.7216 | -0.8139
2012-10-31 14:22 | 22.99 | 18.7189 | 18.6989 | 18.5866 | 18.5143 | 46.0405 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055556 | 0.90409 | 0.050228 | 16.2736 | 19.3122 | 3.174 | 0.0551 | -0.5933 | -0.6133 | -0.7256 | -0.7979
2012-10-31 14:22 | 22.9878 | 18.6806 | 18.6766 | 18.6124 | 18.46 | 46.0399 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055562 | 0.90405 | 0.050231 | 16.271 | 19.2779 | 3.174 | 0.0551 | -0.5973 | -0.6013 | -0.6655 | -0.8179
2012-10-31 14:22 | 22.9826 | 18.7155 | 18.6674 | 18.5631 | 18.4708 | 46.0388 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055531 | 0.90402 | 0.050201 | 16.2796 | 19.2967 | 3.1739 | 0.0551 | -0.5812 | -0.6293 | -0.7336 | -0.8259
2012-10-31 14:22 | 22.9856 | 18.7145 | 18.6744 | 18.5902 | 18.5059 | 46.0411 | 0.014225 | 0.34563 | 0.004917 | 24.2973 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.3238 | 3.1741 | 0.0551 | -0.6093 | -0.6494 | -0.7336 | -0.8179
2012-10-31 14:22 | 22.9908 | 18.7237 | 18.6997 | 18.6235 | 18.4911 | 46.0475 | 0.014234 | 0.34564 | 0.00492 | 24.2829 | 0.055534 | 0.90411 | 0.050209 | 16.2803 | 19.3049 | 3.1745 | 0.0551 | -0.5812 | -0.6052 | -0.6814 | -0.8138
2012-10-31 14:22 | 22.9871 | 18.704 | 18.6559 | 18.6117 | 18.4874 | 46.0382 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055522 | 0.90388 | 0.050185 | 16.2796 | 19.3012 | 3.1739 | 0.0551 | -0.5972 | -0.6453 | -0.6895 | -0.8138
2012-10-31 14:22 | 22.9885 | 18.7495 | 18.6853 | 18.573 | 18.4847 | 46.0232 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055566 | 0.90392 | 0.050227 | 16.2675 | 19.2546 | 3.1728 | 0.0551 | -0.5051 | -0.5693 | -0.6816 | -0.7699
2012-10-31 14:22 | 22.9848 | 18.7258 | 18.6776 | 18.5613 | 18.5051 | 46.0319 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055553 | 0.90385 | 0.050211 | 16.27 | 19.2909 | 3.1734 | 0.0551 | -0.5651 | -0.6133 | -0.7296 | -0.7858
2012-10-31 14:22 | 22.9885 | 18.7014 | 18.6733 | 18.569 | 18.5168 | 46.0324 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055544 | 0.90399 | 0.050211 | 16.2753 | 19.2426 | 3.1735 | 0.0551 | -0.5412 | -0.5693 | -0.6736 | -0.7258
2012-10-31 14:23 | 22.9841 | 18.7291 | 18.697 | 18.6168 | 18.4763 | 46.0313 | 0.014206 | 0.34557 | 0.004909 | 24.3257 | 0.055547 | 0.90407 | 0.050218 | 16.2757 | 19.2221 | 3.1734 | 0.0551 | -0.493 | -0.5251 | -0.6053 | -0.7458
2012-10-31 14:23 | 22.9833 | 18.7082 | 18.7002 | 18.5598 | 18.4755 | 46.0272 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055547 | 0.90402 | 0.050216 | 16.2749 | 19.2213 | 3.1731 | 0.0551 | -0.5131 | -0.5211 | -0.6615 | -0.7458
2012-10-31 14:23 | 22.9743 | 18.7113 | 18.7113 | 18.5949 | 18.4986 | 46.0353 | 0.014231 | 0.34559 | 0.004918 | 24.284 | 0.055534 | 0.90394 | 0.050199 | 16.2771 | 19.2604 | 3.1737 | 0.0551 | -0.5491 | -0.5491 | -0.6655 | -0.7618
2012-10-31 14:23 | 22.9871 | 18.7 | 18.6478 | 18.6278 | 18.5395 | 46.0319 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055547 | 0.90398 | 0.050213 | 16.2741 | 19.2412 | 3.1734 | 0.0551 | -0.5412 | -0.5934 | -0.6134 | -0.7017
2012-10-31 14:23 | 22.9863 | 18.7192 | 18.7112 | 18.5869 | 18.4946 | 46.033 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.055544 | 0.90389 | 0.050206 | 16.2734 | 19.2524 | 3.1735 | 0.0551 | -0.5332 | -0.5412 | -0.6655 | -0.7578
2012-10-31 14:23 | 22.9773 | 18.6782 | 18.6902 | 18.5739 | 18.5016 | 46.0255 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055544 | 0.90392 | 0.050207 | 16.274 | 19.2073 | 3.173 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5171 | -0.6334 | -0.7057
2012-10-31 14:23 | 22.9826 | 18.7075 | 18.6915 | 18.6113 | 18.523 | 46.0371 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.05555 | 0.90409 | 0.050222 | 16.2753 | 19.2367 | 3.1738 | 0.0551 | -0.5292 | -0.5452 | -0.6254 | -0.7137
2012-10-31 14:23 | 22.9848 | 18.7017 | 18.6897 | 18.5934 | 18.5011 | 46.029 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055534 | 0.90372 | 0.050187 | 16.2732 | 19.2068 | 3.1732 | 0.0551 | -0.5051 | -0.5171 | -0.6134 | -0.7057
2012-10-31 14:23 | 22.9826 | 18.7035 | 18.6995 | 18.5631 | 18.4628 | 46.0301 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.05554 | 0.90386 | 0.050201 | 16.2741 | 19.2567 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5532 | -0.5572 | -0.6936 | -0.7939
2012-10-31 14:23 | 22.9908 | 18.6997 | 18.6756 | 18.6114 | 18.483 | 46.0319 | 0.014216 | 0.34559 | 0.004913 | 24.3097 | 0.055537 | 0.90399 | 0.050205 | 16.2773 | 19.2288 | 3.1734 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5532 | -0.6174 | -0.7458
2012-10-31 14:23 | 22.9923 | 18.7172 | 18.7333 | 18.5728 | 18.4845 | 46.0295 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055515 | 0.90372 | 0.05017 | 16.2788 | 19.2864 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5692 | -0.5531 | -0.7136 | -0.8019
2012-10-31 14:23 | 22.9908 | 18.7157 | 18.6676 | 18.6195 | 18.5151 | 46.029 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055534 | 0.90388 | 0.050196 | 16.2761 | 19.2689 | 3.1732 | 0.0551 | -0.5532 | -0.6013 | -0.6494 | -0.7538
2012-10-31 14:23 | 22.9923 | 18.7493 | 18.649 | 18.5728 | 18.4685 | 46.0347 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.05554 | 0.90396 | 0.050206 | 16.2759 | 19.2744 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5251 | -0.6254 | -0.7016 | -0.8059
2012-10-31 14:23 | 22.9885 | 18.7094 | 18.6813 | 18.5971 | 18.4526 | 46.033 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.2666 | 3.1735 | 0.0551 | -0.5572 | -0.5853 | -0.6695 | -0.814
2012-10-31 14:23 | 22.9893 | 18.6741 | 18.6581 | 18.618 | 18.4976 | 46.0301 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.2714 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5973 | -0.6133 | -0.6534 | -0.7738
2012-10-31 14:23 | 22.99 | 18.6949 | 18.6828 | 18.5906 | 18.4822 | 46.0238 | 0.014238 | 0.34551 | 0.004919 | 24.267 | 0.055525 | 0.90386 | 0.050187 | 16.2785 | 19.2641 | 3.1729 | 0.0551 | -0.5692 | -0.5813 | -0.6735 | -0.7819
2012-10-31 14:23 | 22.9863 | 18.7112 | 18.6912 | 18.5467 | 18.4785 | 46.0347 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.2644 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5532 | -0.5732 | -0.7177 | -0.7859
2012-10-31 14:23 | 22.9885 | 18.7415 | 18.6813 | 18.6131 | 18.4968 | 46.0313 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.05555 | 0.90396 | 0.050215 | 16.273 | 19.2185 | 3.1734 | 0.0551 | -0.477 | -0.5372 | -0.6054 | -0.7217
2012-10-31 14:23 | 22.9885 | 18.7094 | 18.6894 | 18.6011 | 18.4847 | 46.0226 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.2426 | 3.1728 | 0.0551 | -0.5332 | -0.5532 | -0.6415 | -0.7579
2012-10-31 14:23 | 22.9893 | 18.6902 | 18.7142 | 18.6019 | 18.5096 | 46.0255 | 0.014222 | 0.34562 | 0.004915 | 24.3014 | 0.05555 | 0.90399 | 0.050217 | 16.2735 | 19.2193 | 3.173 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5051 | -0.6174 | -0.7097
2012-10-31 14:23 | 22.9923 | 18.7012 | 18.6771 | 18.5768 | 18.4765 | 46.0417 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055544 | 0.90415 | 0.05022 | 16.2781 | 19.2504 | 3.1741 | 0.0551 | -0.5492 | -0.5733 | -0.6736 | -0.7739
2012-10-31 14:23 | 22.9923 | 18.7453 | 18.6891 | 18.621 | 18.5447 | 46.0295 | 0.014231 | 0.34548 | 0.004917 | 24.2769 | 0.055544 | 0.90404 | 0.050214 | 16.276 | 19.2544 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5653 | -0.6334 | -0.7097
2012-10-31 14:23 | 22.9885 | 18.7094 | 18.7134 | 18.581 | 18.5128 | 46.0295 | 0.014209 | 0.34556 | 0.00491 | 24.3196 | 0.055544 | 0.90407 | 0.050215 | 16.2766 | 19.2185 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5051 | -0.6375 | -0.7057
2012-10-31 14:23 | 22.9885 | 18.7054 | 18.6894 | 18.5971 | 18.4888 | 46.0307 | 0.014231 | 0.34554 | 0.004917 | 24.2809 | 0.055547 | 0.90404 | 0.050216 | 16.2752 | 19.1945 | 3.1734 | 0.0551 | -0.4891 | -0.5051 | -0.5974 | -0.7057
2012-10-31 14:24 | 22.9878 | 18.7248 | 18.6967 | 18.6004 | 18.4961 | 46.0255 | 0.014216 | 0.34562 | 0.004913 | 24.3117 | 0.055537 | 0.90407 | 0.050209 | 16.2786 | 19.1417 | 3.173 | 0.0551 | -0.4169 | -0.445 | -0.5413 | -0.6456
2012-10-31 14:24 | 22.9848 | 18.7097 | 18.7017 | 18.5773 | 18.4851 | 46.0301 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.1788 | 3.1733 | 0.0551 | -0.4691 | -0.4771 | -0.6015 | -0.6937
2012-10-31 14:24 | 22.9878 | 18.7087 | 18.6846 | 18.6044 | 18.5001 | 46.0319 | 0.014212 | 0.3456 | 0.004912 | 24.3175 | 0.055556 | 0.90396 | 0.050221 | 16.2712 | 19.1938 | 3.1734 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5092 | -0.5894 | -0.6937
2012-10-31 14:24 | 22.9885 | 18.7134 | 18.6773 | 18.569 | 18.4807 | 46.0301 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05554 | 0.90404 | 0.05021 | 16.2772 | 19.2385 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5251 | -0.5612 | -0.6695 | -0.7578
2012-10-31 14:24 | 22.9953 | 18.7443 | 18.7002 | 18.624 | 18.4715 | 46.0376 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.2253 | 3.1738 | 0.0551 | -0.481 | -0.5251 | -0.6013 | -0.7538
2012-10-31 14:24 | 22.9856 | 18.7266 | 18.6905 | 18.5982 | 18.4859 | 46.029 | 0.014222 | 0.34559 | 0.004915 | 24.2994 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.2116 | 3.1732 | 0.0551 | -0.485 | -0.5211 | -0.6134 | -0.7257
2012-10-31 14:24 | 22.9796 | 18.7366 | 18.6845 | 18.5962 | 18.4959 | 46.0261 | 0.014225 | 0.34564 | 0.004917 | 24.2983 | 0.055534 | 0.90392 | 0.050198 | 16.2769 | 19.2617 | 3.173 | 0.0551 | -0.5251 | -0.5772 | -0.6655 | -0.7658
2012-10-31 14:24 | 22.9915 | 18.7325 | 18.6362 | 18.6282 | 18.4596 | 46.0342 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.1895 | 3.1736 | 0.0551 | -0.457 | -0.5533 | -0.5613 | -0.7299
2012-10-31 14:24 | 22.99 | 18.755 | 18.6628 | 18.6187 | 18.5103 | 46.0284 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055537 | 0.90394 | 0.050202 | 16.2763 | 19.236 | 3.1732 | 0.0551 | -0.481 | -0.5732 | -0.6173 | -0.7257
2012-10-31 14:24 | 22.9848 | 18.7177 | 18.7097 | 18.5573 | 18.4851 | 46.029 | 0.014206 | 0.34559 | 0.004909 | 24.3268 | 0.05555 | 0.90408 | 0.050222 | 16.2751 | 19.2028 | 3.1732 | 0.0551 | -0.4851 | -0.4931 | -0.6455 | -0.7177
2012-10-31 14:24 | 22.9908 | 18.7237 | 18.6475 | 18.6074 | 18.475 | 46.0307 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055525 | 0.90392 | 0.05019 | 16.2795 | 19.2449 | 3.1734 | 0.0551 | -0.5212 | -0.5974 | -0.6375 | -0.7699
2012-10-31 14:24 | 22.9818 | 18.7388 | 18.6626 | 18.5663 | 18.4821 | 46.0278 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055547 | 0.90399 | 0.050214 | 16.2744 | 19.1437 | 3.1732 | 0.0551 | -0.4049 | -0.4811 | -0.5774 | -0.6616
2012-10-31 14:24 | 22.9893 | 18.7222 | 18.6861 | 18.5939 | 18.4855 | 46.033 | 0.014225 | 0.34559 | 0.004916 | 24.2943 | 0.055531 | 0.90399 | 0.0502 | 16.2791 | 19.1512 | 3.1735 | 0.0551 | -0.429 | -0.4651 | -0.5573 | -0.6657
2012-10-31 14:24 | 22.9938 | 18.6786 | 18.6265 | 18.6064 | 18.4981 | 46.0243 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055528 | 0.90404 | 0.050199 | 16.2807 | 19.1797 | 3.1729 | 0.0551 | -0.5011 | -0.5532 | -0.5733 | -0.6816
2012-10-31 14:24 | 22.993 | 18.738 | 18.7099 | 18.5775 | 18.4451 | 46.0128 | 0.014216 | 0.3456 | 0.004913 | 24.3106 | 0.055528 | 0.90396 | 0.050195 | 16.2794 | 19.203 | 3.1721 | 0.0551 | -0.465 | -0.4931 | -0.6255 | -0.7579
2012-10-31 14:24 | 22.9938 | 18.7027 | 18.6586 | 18.6024 | 18.4619 | 46.0203 | 0.014219 | 0.34553 | 0.004913 | 24.3004 | 0.055547 | 0.90396 | 0.050212 | 16.2739 | 19.1637 | 3.1726 | 0.0551 | -0.461 | -0.5051 | -0.5613 | -0.7018
2012-10-31 14:24 | 22.9878 | 18.7609 | 18.6325 | 18.5523 | 18.472 | 46.0186 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055544 | 0.90405 | 0.050215 | 16.2763 | 19.1898 | 3.1725 | 0.0551 | -0.4289 | -0.5573 | -0.6375 | -0.7178
2012-10-31 14:24 | 22.993 | 18.7219 | 18.6257 | 18.5695 | 18.4812 | 46.0197 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.05554 | 0.90412 | 0.050215 | 16.2788 | 19.219 | 3.1726 | 0.0551 | -0.4971 | -0.5933 | -0.6495 | -0.7378
2012-10-31 14:24 | 22.9975 | 18.7505 | 18.6623 | 18.582 | 18.4817 | 46.0174 | 0.014225 | 0.34562 | 0.004916 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2475 | 3.1724 | 0.0551 | -0.497 | -0.5852 | -0.6655 | -0.7658
2012-10-31 14:24 | 22.9968 | 18.6977 | 18.6575 | 18.5893 | 18.4609 | 46.0307 | 0.014228 | 0.3456 | 0.004917 | 24.2901 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.3029 | 3.1734 | 0.0551 | -0.6052 | -0.6454 | -0.7136 | -0.842
2012-10-31 14:24 | 23.0013 | 18.7142 | 18.654 | 18.6139 | 18.4775 | 46.0301 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90395 | 0.0502 | 16.2774 | 19.2914 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5772 | -0.6374 | -0.6775 | -0.8139
2012-10-31 14:24 | 22.9998 | 18.7287 | 18.6766 | 18.5964 | 18.476 | 46.0295 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055544 | 0.90395 | 0.050209 | 16.2745 | 19.2498 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5732 | -0.6534 | -0.7738
2012-10-31 14:24 | 23.0005 | 18.6853 | 18.6773 | 18.6332 | 18.5008 | 46.022 | 0.014231 | 0.34557 | 0.004918 | 24.283 | 0.055556 | 0.90401 | 0.050223 | 16.272 | 19.2305 | 3.1728 | 0.0551 | -0.5452 | -0.5532 | -0.5973 | -0.7297
2012-10-31 14:24 | 23.0065 | 18.7354 | 18.6913 | 18.591 | 18.4947 | 46.0226 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.2405 | 3.1728 | 0.0551 | -0.5051 | -0.5492 | -0.6495 | -0.7458
2012-10-31 14:24 | 23.0013 | 18.7062 | 18.7262 | 18.5617 | 18.4775 | 46.0232 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055547 | 0.90386 | 0.050207 | 16.272 | 19.2353 | 3.1728 | 0.0551 | -0.5291 | -0.5091 | -0.6736 | -0.7578
2012-10-31 14:25 | 23.0028 | 18.6836 | 18.6635 | 18.5713 | 18.4549 | 46.0168 | 0.014225 | 0.34557 | 0.004916 | 24.2932 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.2088 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5252 | -0.5453 | -0.6375 | -0.7539
2012-10-31 14:25 | 22.9983 | 18.7192 | 18.6671 | 18.5989 | 18.4865 | 46.0272 | 0.014238 | 0.34562 | 0.004921 | 24.2741 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.2043 | 3.1731 | 0.0551 | -0.4851 | -0.5372 | -0.6054 | -0.7178
2012-10-31 14:25 | 23.005 | 18.7219 | 18.6738 | 18.5414 | 18.4932 | 46.0163 | 0.014234 | 0.34559 | 0.004919 | 24.2789 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.243 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5211 | -0.5692 | -0.7016 | -0.7498
2012-10-31 14:25 | 23.008 | 18.6848 | 18.6848 | 18.5925 | 18.448 | 46.0342 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.05554 | 0.90408 | 0.050213 | 16.278 | 19.254 | 3.1736 | 0.0551 | -0.5692 | -0.5692 | -0.6615 | -0.806
2012-10-31 14:25 | 23.0087 | 18.7136 | 18.6775 | 18.5852 | 18.4768 | 46.0168 | 0.014222 | 0.34551 | 0.004914 | 24.2943 | 0.055547 | 0.90385 | 0.050206 | 16.2718 | 19.2067 | 3.1724 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5292 | -0.6215 | -0.7299
2012-10-31 14:25 | 23.0125 | 18.7254 | 18.6813 | 18.5649 | 18.4927 | 46.0313 | 0.014212 | 0.34551 | 0.00491 | 24.3114 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.2185 | 3.1734 | 0.0551 | -0.4931 | -0.5372 | -0.6536 | -0.7258
2012-10-31 14:25 | 23.0185 | 18.7434 | 18.7555 | 18.587 | 18.4866 | 46.0249 | 0.014231 | 0.34546 | 0.004916 | 24.2749 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.2044 | 3.173 | 0.0551 | -0.461 | -0.4489 | -0.6174 | -0.7178
2012-10-31 14:25 | 23.017 | 18.7419 | 18.7098 | 18.5654 | 18.4892 | 46.0186 | 0.014234 | 0.34546 | 0.004917 | 24.2698 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 19.1428 | 3.1725 | 0.0551 | -0.4009 | -0.433 | -0.5774 | -0.6536
2012-10-31 14:25 | 23.014 | 18.6988 | 18.6627 | 18.5263 | 18.4581 | 46.0215 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.05554 | 0.90405 | 0.050211 | 16.2775 | 19.1679 | 3.1727 | 0.0551 | -0.4691 | -0.5052 | -0.6416 | -0.7098
2012-10-31 14:25 | 23.0214 | 18.7303 | 18.7142 | 18.5337 | 18.4855 | 46.0209 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055531 | 0.90396 | 0.050198 | 16.2785 | 19.1993 | 3.1727 | 0.0551 | -0.469 | -0.4851 | -0.6656 | -0.7138
2012-10-31 14:25 | 23.017 | 18.6938 | 18.6657 | 18.5574 | 18.5012 | 46.0168 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055544 | 0.90394 | 0.050208 | 16.2742 | 19.2029 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5091 | -0.5372 | -0.6455 | -0.7017
2012-10-31 14:25 | 23.0244 | 18.6892 | 18.6851 | 18.5808 | 18.4885 | 46.0186 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055534 | 0.90378 | 0.05019 | 16.2743 | 19.2184 | 3.1725 | 0.0551 | -0.5292 | -0.5333 | -0.6376 | -0.7299
2012-10-31 14:25 | 23.0147 | 18.7115 | 18.6554 | 18.5551 | 18.4668 | 46.029 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055525 | 0.90372 | 0.050179 | 16.2759 | 19.2167 | 3.1732 | 0.0551 | -0.5052 | -0.5613 | -0.6616 | -0.7499
2012-10-31 14:25 | 23.0214 | 18.6982 | 18.6862 | 18.5658 | 18.4695 | 46.0238 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.055522 | 0.90383 | 0.050183 | 16.2788 | 19.2594 | 3.1729 | 0.0551 | -0.5612 | -0.5732 | -0.6936 | -0.7899
2012-10-31 14:25 | 23.0274 | 18.7122 | 18.652 | 18.5959 | 18.4594 | 46.0301 | 0.014216 | 0.34548 | 0.004911 | 24.3025 | 0.055547 | 0.90386 | 0.050207 | 16.272 | 19.2694 | 3.1733 | 0.0551 | -0.5572 | -0.6174 | -0.6735 | -0.81
2012-10-31 14:25 | 23.0259 | 18.7268 | 18.6786 | 18.5422 | 18.4579 | 46.0261 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055528 | 0.90383 | 0.050188 | 16.2771 | 19.2439 | 3.173 | 0.0551 | -0.5171 | -0.5653 | -0.7017 | -0.786
2012-10-31 14:25 | 23.0334 | 18.7182 | 18.6861 | 18.5738 | 18.5015 | 46.0284 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055528 | 0.90379 | 0.050186 | 16.2763 | 19.1713 | 3.1732 | 0.0551 | -0.4531 | -0.4852 | -0.5975 | -0.6698
2012-10-31 14:25 | 23.0401 | 18.7329 | 18.7049 | 18.6367 | 18.5082 | 46.0174 | 0.014228 | 0.34548 | 0.004916 | 24.282 | 0.055518 | 0.90376 | 0.050175 | 16.2787 | 19.2301 | 3.1724 | 0.0551 | -0.4972 | -0.5252 | -0.5934 | -0.7219
2012-10-31 14:25 | 23.0409 | 18.7217 | 18.6816 | 18.5853 | 18.489 | 46.0116 | 0.014228 | 0.34551 | 0.004916 | 24.284 | 0.055512 | 0.90376 | 0.05017 | 16.2805 | 19.2389 | 3.172 | 0.0551 | -0.5172 | -0.5573 | -0.6536 | -0.7499
2012-10-31 14:25 | 23.0371 | 18.6577 | 18.7019 | 18.5614 | 18.4771 | 46.0238 | 0.014209 | 0.34563 | 0.004911 | 24.3247 | 0.05554 | 0.90375 | 0.050194 | 16.272 | 19.2511 | 3.1729 | 0.0551 | -0.5934 | -0.5492 | -0.6897 | -0.774
2012-10-31 14:25 | 23.0469 | 18.7317 | 18.6675 | 18.5752 | 18.5231 | 46.0243 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.365 | 3.1729 | 0.0551 | -0.6333 | -0.6975 | -0.7898 | -0.8419
2012-10-31 14:25 | 23.0484 | 18.7091 | 18.6851 | 18.5567 | 18.4363 | 46.0145 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055537 | 0.90391 | 0.0502 | 16.2757 | 19.3505 | 3.1722 | 0.0551 | -0.6414 | -0.6654 | -0.7938 | -0.9142
2012-10-31 14:25 | 23.0513 | 18.7161 | 18.696 | 18.5877 | 18.4713 | 46.0209 | 0.014203 | 0.34554 | 0.004908 | 24.3288 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.3374 | 3.1727 | 0.0551 | -0.6213 | -0.6414 | -0.7497 | -0.8661
2012-10-31 14:25 | 23.0633 | 18.6719 | 18.7 | 18.5475 | 18.4993 | 46.0163 | 0.014238 | 0.34559 | 0.00492 | 24.2721 | 0.055528 | 0.90368 | 0.050179 | 16.2742 | 19.3414 | 3.1724 | 0.0551 | -0.6695 | -0.6414 | -0.7939 | -0.8421
2012-10-31 14:26 | 23.0626 | 18.7073 | 18.6913 | 18.5588 | 18.5107 | 46.0145 | 0.014209 | 0.34554 | 0.00491 | 24.3185 | 0.055515 | 0.90379 | 0.050174 | 16.2801 | 19.3527 | 3.1722 | 0.0551 | -0.6454 | -0.6614 | -0.7939 | -0.842
2012-10-31 14:26 | 23.0543 | 18.699 | 18.6669 | 18.5746 | 18.4743 | 46.0099 | 0.014228 | 0.34556 | 0.004917 | 24.2871 | 0.055528 | 0.90394 | 0.050194 | 16.2789 | 19.2803 | 3.1719 | 0.0551 | -0.5813 | -0.6134 | -0.7057 | -0.806
2012-10-31 14:26 | 23.0528 | 18.6734 | 18.6614 | 18.5852 | 18.4848 | 46.0145 | 0.014212 | 0.34562 | 0.004912 | 24.3185 | 0.055515 | 0.90383 | 0.050176 | 16.2809 | 19.2548 | 3.1722 | 0.0551 | -0.5814 | -0.5934 | -0.6696 | -0.77
2012-10-31 14:26 | 23.0573 | 18.686 | 18.6739 | 18.5856 | 18.4933 | 46.0209 | 0.014222 | 0.34556 | 0.004915 | 24.2974 | 0.055518 | 0.90383 | 0.050179 | 16.28 | 19.2432 | 3.1727 | 0.0551 | -0.5572 | -0.5693 | -0.6576 | -0.7499
2012-10-31 14:26 | 23.0528 | 18.6975 | 18.6574 | 18.5932 | 18.4567 | 46.0163 | 0.014234 | 0.34551 | 0.004918 | 24.2738 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.2267 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5292 | -0.5693 | -0.6335 | -0.77
2012-10-31 14:26 | 23.0566 | 18.6772 | 18.7133 | 18.5729 | 18.5007 | 46.0174 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055531 | 0.90391 | 0.050195 | 16.2775 | 19.2425 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5653 | -0.5292 | -0.6696 | -0.7418
2012-10-31 14:26 | 23.0611 | 18.6617 | 18.6577 | 18.5734 | 18.5252 | 46.0111 | 0.014222 | 0.34557 | 0.004915 | 24.2983 | 0.05554 | 0.90398 | 0.050207 | 16.2762 | 19.239 | 3.172 | 0.0551 | -0.5773 | -0.5813 | -0.6656 | -0.7138
2012-10-31 14:26 | 23.0573 | 18.69 | 18.694 | 18.5977 | 18.4733 | 46.0168 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.2072 | 3.1724 | 0.0551 | -0.5172 | -0.5132 | -0.6095 | -0.7339
2012-10-31 14:26 | 23.0626 | 18.7394 | 18.6712 | 18.599 | 18.4986 | 46.0122 | 0.014212 | 0.34563 | 0.004912 | 24.3195 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.1884 | 3.1721 | 0.0551 | -0.449 | -0.5172 | -0.5894 | -0.6898
2012-10-31 14:26 | 23.067 | 18.6997 | 18.7197 | 18.5994 | 18.503 | 46.0238 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.1407 | 3.1729 | 0.0551 | -0.441 | -0.421 | -0.5413 | -0.6377
2012-10-31 14:26 | 23.0588 | 18.6714 | 18.6875 | 18.6152 | 18.5229 | 46.0168 | 0.014219 | 0.34564 | 0.004915 | 24.3085 | 0.055518 | 0.90389 | 0.050182 | 16.2811 | 19.1085 | 3.1724 | 0.0551 | -0.4371 | -0.421 | -0.4933 | -0.5856
2012-10-31 14:26 | 23.0678 | 18.7245 | 18.6804 | 18.56 | 18.5119 | 46.0122 | 0.014231 | 0.3456 | 0.004918 | 24.285 | 0.055525 | 0.90376 | 0.050181 | 16.2767 | 19.1015 | 3.1721 | 0.0551 | -0.377 | -0.4211 | -0.5415 | -0.5896
2012-10-31 14:26 | 23.0588 | 18.6915 | 18.6594 | 18.5711 | 18.4788 | 46.0243 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.055547 | 0.90394 | 0.050211 | 16.2733 | 19.1285 | 3.1729 | 0.0551 | -0.437 | -0.4691 | -0.5574 | -0.6497
2012-10-31 14:26 | 23.0693 | 18.698 | 18.706 | 18.6217 | 18.4853 | 46.0145 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055547 | 0.90373 | 0.0502 | 16.2697 | 19.127 | 3.1722 | 0.0551 | -0.429 | -0.421 | -0.5053 | -0.6417
2012-10-31 14:26 | 23.0633 | 18.7321 | 18.6799 | 18.5997 | 18.4793 | 46.0278 | 0.014219 | 0.34563 | 0.004914 | 24.3075 | 0.055537 | 0.90375 | 0.050191 | 16.2729 | 19.0849 | 3.1732 | 0.0551 | -0.3528 | -0.405 | -0.4852 | -0.6056
2012-10-31 14:26 | 23.0663 | 18.723 | 18.6428 | 18.6027 | 18.4702 | 46.0122 | 0.014238 | 0.3456 | 0.004921 | 24.2731 | 0.055534 | 0.90385 | 0.050194 | 16.2756 | 19.0799 | 3.1721 | 0.0551 | -0.3569 | -0.4371 | -0.4772 | -0.6097
2012-10-31 14:26 | 23.067 | 18.6876 | 18.6756 | 18.6234 | 18.4669 | 46.0087 | 0.014222 | 0.34553 | 0.004914 | 24.2953 | 0.055534 | 0.90386 | 0.050195 | 16.2758 | 19.0325 | 3.1718 | 0.0551 | -0.3449 | -0.3569 | -0.4091 | -0.5656
2012-10-31 14:26 | 23.0596 | 18.7244 | 18.6762 | 18.596 | 18.4916 | 46.0186 | 0.014219 | 0.34547 | 0.004912 | 24.2964 | 0.05555 | 0.90386 | 0.05021 | 16.2712 | 19.0852 | 3.1725 | 0.0551 | -0.3608 | -0.409 | -0.4892 | -0.5936
2012-10-31 14:26 | 23.0663 | 18.727 | 18.699 | 18.6107 | 18.5104 | 46.0145 | 0.014225 | 0.34547 | 0.004914 | 24.2861 | 0.05555 | 0.90392 | 0.050213 | 16.2722 | 19.0919 | 3.1722 | 0.0551 | -0.3649 | -0.3929 | -0.4812 | -0.5815
2012-10-31 14:26 | 23.0678 | 18.7245 | 18.6724 | 18.6042 | 18.4918 | 46.0128 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.055534 | 0.90398 | 0.050202 | 16.2779 | 19.1135 | 3.1721 | 0.0551 | -0.389 | -0.4411 | -0.5093 | -0.6217
2012-10-31 14:26 | 23.0626 | 18.7193 | 18.6471 | 18.5749 | 18.4705 | 46.0134 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055531 | 0.90385 | 0.050192 | 16.2765 | 19.0442 | 3.1722 | 0.0551 | -0.3249 | -0.3971 | -0.4693 | -0.5737
2012-10-31 14:26 | 23.0573 | 18.702 | 18.6659 | 18.5535 | 18.4933 | 46.0139 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.055544 | 0.90396 | 0.05021 | 16.2747 | 19.0108 | 3.1722 | 0.0551 | -0.3088 | -0.3449 | -0.4573 | -0.5175
2012-10-31 14:26 | 23.0656 | 18.7143 | 18.6862 | 18.614 | 18.4575 | 46.0082 | 0.014212 | 0.34551 | 0.00491 | 24.3114 | 0.055522 | 0.90376 | 0.050179 | 16.2775 | 18.987 | 3.1718 | 0.0551 | -0.2727 | -0.3008 | -0.373 | -0.5295
2012-10-31 14:26 | 23.0626 | 18.6792 | 18.6551 | 18.5829 | 18.5026 | 46.0001 | 0.014219 | 0.34557 | 0.004914 | 24.3035 | 0.05554 | 0.90388 | 0.050201 | 16.2743 | 19.0041 | 3.1712 | 0.0551 | -0.3249 | -0.349 | -0.4212 | -0.5015
2012-10-31 14:26 | 23.0723 | 18.709 | 18.6608 | 18.5806 | 18.4481 | 46.0018 | 0.014225 | 0.3455 | 0.004915 | 24.2882 | 0.055544 | 0.90385 | 0.050203 | 16.2726 | 19.0178 | 3.1714 | 0.0551 | -0.3088 | -0.357 | -0.4372 | -0.5697
2012-10-31 14:26 | 23.0685 | 18.7092 | 18.6972 | 18.6249 | 18.5045 | 46.0105 | 0.014219 | 0.34554 | 0.004913 | 24.3014 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.018 | 3.172 | 0.0551 | -0.3088 | -0.3208 | -0.3931 | -0.5135
2012-10-31 14:27 | 23.0663 | 18.6669 | 18.6709 | 18.5666 | 18.4542 | 46.0134 | 0.014238 | 0.34556 | 0.00492 | 24.2701 | 0.055531 | 0.90392 | 0.050196 | 16.2778 | 19.0479 | 3.1722 | 0.0551 | -0.381 | -0.377 | -0.4813 | -0.5937
2012-10-31 14:27 | 23.07 | 18.7027 | 18.6706 | 18.5502 | 18.482 | 46.0006 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055528 | 0.90394 | 0.050194 | 16.2789 | 19.0916 | 3.1713 | 0.0551 | -0.3889 | -0.421 | -0.5414 | -0.6096
2012-10-31 14:27 | 23.0738 | 18.7225 | 18.6543 | 18.5901 | 18.5058 | 46.0163 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.055531 | 0.90383 | 0.050191 | 16.2762 | 19.0473 | 3.1724 | 0.0551 | -0.3248 | -0.393 | -0.4572 | -0.5415
2012-10-31 14:27 | 23.0715 | 18.7162 | 18.664 | 18.5758 | 18.5156 | 46.0006 | 0.014228 | 0.34557 | 0.004917 | 24.2881 | 0.055531 | 0.90382 | 0.05019 | 16.2759 | 18.9969 | 3.1713 | 0.0551 | -0.2807 | -0.3329 | -0.4211 | -0.4813
2012-10-31 14:27 | 23.0663 | 18.699 | 18.6548 | 18.5746 | 18.4903 | 45.9995 | 0.014212 | 0.34559 | 0.004911 | 24.3165 | 0.055537 | 0.9038 | 0.050195 | 16.2739 | 18.9516 | 3.1712 | 0.0551 | -0.2526 | -0.2968 | -0.377 | -0.4613
2012-10-31 14:27 | 23.0633 | 18.712 | 18.6237 | 18.5435 | 18.5636 | 46.0145 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055528 | 0.90375 | 0.050183 | 16.2755 | 18.9126 | 3.1722 | 0.0551 | -0.2006 | -0.2889 | -0.3691 | -0.349
2012-10-31 14:27 | 23.0723 | 18.725 | 18.6528 | 18.6087 | 18.4722 | 46.0139 | 0.014225 | 0.34554 | 0.004915 | 24.2912 | 0.055528 | 0.90373 | 0.050182 | 16.2753 | 18.9376 | 3.1722 | 0.0551 | -0.2126 | -0.2848 | -0.3289 | -0.4654
2012-10-31 14:27 | 23.0633 | 18.7321 | 18.6639 | 18.5515 | 18.5154 | 46.0134 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055522 | 0.90369 | 0.050175 | 16.2762 | 18.9166 | 3.1722 | 0.0551 | -0.1845 | -0.2527 | -0.3651 | -0.4012
2012-10-31 14:27 | 23.0715 | 18.7202 | 18.66 | 18.6039 | 18.4915 | 46.0128 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055528 | 0.90369 | 0.05018 | 16.2745 | 18.9448 | 3.1721 | 0.0551 | -0.2246 | -0.2848 | -0.3409 | -0.4533
2012-10-31 14:27 | 23.0648 | 18.6814 | 18.6694 | 18.6012 | 18.4848 | 46.0168 | 0.014209 | 0.34554 | 0.00491 | 24.3185 | 0.055525 | 0.90379 | 0.050183 | 16.2772 | 19.0023 | 3.1724 | 0.0551 | -0.3209 | -0.3329 | -0.4011 | -0.5175
2012-10-31 14:27 | 23.0723 | 18.705 | 18.6528 | 18.6087 | 18.4963 | 46.0145 | 0.014216 | 0.34553 | 0.004912 | 24.3056 | 0.05555 | 0.90401 | 0.050218 | 16.2738 | 19.0178 | 3.1722 | 0.0551 | -0.3128 | -0.365 | -0.4091 | -0.5215
2012-10-31 14:27 | 23.0678 | 18.7326 | 18.6443 | 18.5721 | 18.4557 | 45.9978 | 0.014212 | 0.34553 | 0.004911 | 24.3124 | 0.055515 | 0.90383 | 0.050176 | 16.2809 | 18.9972 | 3.1711 | 0.0551 | -0.2646 | -0.3529 | -0.4251 | -0.5415
2012-10-31 14:27 | 23.0738 | 18.7185 | 18.6423 | 18.5861 | 18.4817 | 46.0105 | 0.014216 | 0.34557 | 0.004913 | 24.3086 | 0.055531 | 0.9038 | 0.050189 | 16.2757 | 19.0594 | 3.172 | 0.0551 | -0.3409 | -0.4171 | -0.4733 | -0.5777
2012-10-31 14:27 | 23.0798 | 18.6202 | 18.0299 | 18.56 | 18.5279 | 29.4535 | 0.014228 | 0.34521 | 0.004912 | 24.2627 | 0.055528 | 0.90385 | 0.050189 | 16.2773 | 19.0774 | 2.0305 | 0.0551 | -0.4572 | -1.0475 | -0.5174 | -0.5495
2012-10-31 14:27 | 23.0775 | 18.3168 | 18.0999 | 18.5175 | 18.4172 | 5.3424 | 0.014219 | 0.34546 | 0.004912 | 24.2954 | 0.055531 | 0.90388 | 0.050193 | 16.277 | 19.0911 | 0.3683 | 0.0551 | -0.7743 | -0.9912 | -0.5736 | -0.6739
2012-10-31 14:27 | 23.073 | 18.2882 | 18.3364 | 18.4528 | 18.3123 | 3.3317 | 0.014225 | 0.34551 | 0.004915 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90369 | 0.050185 | 16.2727 | 19.0706 | 0.2297 | 0.0551 | -0.7824 | -0.7342 | -0.6178 | -0.7583
2012-10-31 14:27 | 23.0753 | 18.3186 | 18.3829 | 18.3909 | 18.3066 | 2.3285 | 0.014228 | 0.34554 | 0.004916 | 24.2861 | 0.055509 | 0.90376 | 0.050167 | 16.2814 | 19.105 | 0.1605 | 0.0551 | -0.7864 | -0.7221 | -0.7141 | -0.7984
2012-10-31 14:27 | 23.0798 | 18.2709 | 18.3874 | 18.3874 | 18.3272 | 1.6743 | 0.014244 | 0.34541 | 0.00492 | 24.2496 | 0.055531 | 0.90378 | 0.050188 | 16.2752 | 19.1295 | 0.1154 | 0.0551 | -0.8586 | -0.7421 | -0.7421 | -0.8023
2012-10-31 14:27 | 23.073 | 18.3043 | 18.3725 | 18.3565 | 18.2802 | 1.3038 | 0.014222 | 0.34548 | 0.004913 | 24.2923 | 0.055522 | 0.90372 | 0.050176 | 16.2768 | 19.1387 | 0.0899 | 0.0551 | -0.8344 | -0.7662 | -0.7822 | -0.8585
2012-10-31 14:27 | 23.0723 | 18.3036 | 18.404 | 18.2875 | 18.2674 | 0.9888 | 0.014216 | 0.3455 | 0.004912 | 24.3035 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.142 | 0.0682 | 0.0551 | -0.8384 | -0.738 | -0.8545 | -0.8746
2012-10-31 14:27 | 23.0798 | 18.3312 | 18.4235 | 18.3392 | 18.2348 | 0.7259 | 0.014231 | 0.34551 | 0.004917 | 24.2789 | 0.055522 | 0.90382 | 0.050182 | 16.2786 | 19.1135 | 0.05 | 0.0551 | -0.7823 | -0.69 | -0.7743 | -0.8787
2012-10-31 14:27 | 23.079 | 18.3464 | 18.4067 | 18.2862 | 18.2862 | 0.5629 | 0.014216 | 0.34554 | 0.004912 | 24.3066 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.1728 | 0.0388 | 0.0551 | -0.8264 | -0.7661 | -0.8866 | -0.8866
2012-10-31 14:27 | 23.0813 | 18.3287 | 18.4049 | 18.2805 | 18.2483 | 0.449 | 0.014228 | 0.34559 | 0.004917 | 24.2891 | 0.055534 | 0.90391 | 0.050198 | 16.2766 | 19.143 | 0.031 | 0.0551 | -0.8143 | -0.7381 | -0.8625 | -0.8947
2012-10-31 14:27 | 23.088 | 18.3193 | 18.4197 | 18.255 | 18.2591 | 0.3647 | 0.014231 | 0.34553 | 0.004917 | 24.28 | 0.055525 | 0.90395 | 0.050192 | 16.28 | 19.1738 | 0.0251 | 0.0551 | -0.8545 | -0.7541 | -0.9188 | -0.9147
2012-10-31 14:28 | 23.085 | 18.3002 | 18.4568 | 18.24 | 18.2279 | 0.3005 | 0.014234 | 0.34556 | 0.004919 | 24.2769 | 0.055531 | 0.90392 | 0.050196 | 16.2778 | 19.1507 | 0.0207 | 0.0551 | -0.8505 | -0.6939 | -0.9107 | -0.9228
2012-10-31 14:28 | 23.082 | 18.3053 | 18.3936 | 18.233 | 18.2932 | 0.2653 | 0.014225 | 0.3456 | 0.004916 | 24.2953 | 0.055537 | 0.90396 | 0.050203 | 16.2768 | 19.1798 | 0.0183 | 0.0551 | -0.8745 | -0.7862 | -0.9468 | -0.8866
2012-10-31 14:28 | 23.0827 | 18.3461 | 18.4545 | 18.2096 | 18.2337 | 0.2213 | 0.014234 | 0.34562 | 0.004919 | 24.2809 | 0.055528 | 0.90382 | 0.050187 | 16.2768 | 19.0843 | 0.0153 | 0.0551 | -0.7382 | -0.6298 | -0.8747 | -0.8506
2012-10-31 14:28 | 23.0887 | 18.3682 | 18.4083 | 18.2276 | 18.2397 | 0.2098 | 0.014225 | 0.34553 | 0.004915 | 24.2902 | 0.05555 | 0.90388 | 0.05021 | 16.2714 | 19.0863 | 0.0145 | 0.0551 | -0.7181 | -0.678 | -0.8587 | -0.8466
2012-10-31 14:28 | 23.0895 | 18.3248 | 18.4172 | 18.2324 | 18.2686 | 0.1838 | 0.014228 | 0.34553 | 0.004916 | 24.2851 | 0.055544 | 0.90398 | 0.050211 | 16.275 | 19.0911 | 0.0127 | 0.0551 | -0.7663 | -0.6739 | -0.8587 | -0.8225
2012-10-31 14:28 | 23.0895 | 18.3288 | 18.389 | 18.2043 | 18.2565 | 0.1745 | 0.014219 | 0.34556 | 0.004913 | 24.3025 | 0.055528 | 0.90391 | 0.050192 | 16.2784 | 19.0791 | 0.012 | 0.0551 | -0.7503 | -0.6901 | -0.8748 | -0.8226
2012-10-31 14:28 | 23.085 | 18.3645 | 18.3926 | 18.1918 | 18.236 | 0.167 | 0.014216 | 0.34556 | 0.004912 | 24.3076 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.0225 | 0.0115 | 0.0551 | -0.658 | -0.6299 | -0.8307 | -0.7865
2012-10-31 14:28 | 23.0857 | 18.3652 | 18.4535 | 18.2005 | 18.2126 | 0.1659 | 0.014222 | 0.34554 | 0.004914 | 24.2963 | 0.055537 | 0.90388 | 0.050199 | 16.2752 | 18.9791 | 0.0114 | 0.0551 | -0.6139 | -0.5256 | -0.7786 | -0.7665
2012-10-31 14:28 | 23.0857 | 18.3652 | 18.4174 | 18.1965 | 18.2045 | 0.1636 | 0.014219 | 0.34547 | 0.004912 | 24.2964 | 0.05554 | 0.90385 | 0.0502 | 16.2738 | 18.975 | 0.0113 | 0.0551 | -0.6098 | -0.5576 | -0.7785 | -0.7705
2012-10-31 14:28 | 23.0917 | 18.3551 | 18.3752 | 18.1623 | 18.2266 | 0.1555 | 0.014219 | 0.34551 | 0.004913 | 24.2994 | 0.05554 | 0.90401 | 0.050209 | 16.2767 | 19.0171 | 0.0107 | 0.0551 | -0.662 | -0.6419 | -0.8548 | -0.7905
2012-10-31 14:28 | 23.0887 | 18.3842 | 18.3842 | 18.1915 | 18.2477 | 0.1543 | 0.014219 | 0.34546 | 0.004912 | 24.2954 | 0.055525 | 0.90391 | 0.050189 | 16.2793 | 19.0222 | 0.0106 | 0.0551 | -0.638 | -0.638 | -0.8307 | -0.7745

## Calibration Data Combined
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Total Power | T_Mica Rise | T_GlassIn Rise | T_Well Rise | T_GlassOut Rise
2012-10-30 22:12 | 26.7102 | 22.7318 | 22.6877 | 22.6196 | 22.4993 | 50.4316 | 0.00671 | 0.3264 | 0.00219 | 48.6437 | 0.048695 | 0.88095 | 0.042898 | 18.0911 | 22.375 | 3.4768 | 0.045088 | 0.3568 | 0.3127 | 0.2446 | 0.1243
2012-10-30 22:12 | 26.7087 | 22.7504 | 22.6862 | 22.6462 | 22.4978 | 50.4206 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048629 | 0.87986 | 0.042787 | 18.0934 | 22.3815 | 3.476 | 0.044981 | 0.3689 | 0.3047 | 0.2647 | 0.1163
2012-10-30 22:12 | 26.7057 | 22.7714 | 22.6913 | 22.6311 | 22.5108 | 50.4229 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.048636 | 0.8803 | 0.042814 | 18.0997 | 22.3624 | 3.4762 | 0.045006 | 0.409 | 0.3289 | 0.2687 | 0.1484
2012-10-30 22:12 | 26.7027 | 22.7484 | 22.6802 | 22.6402 | 22.4557 | 50.427 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.048645 | 0.88023 | 0.042819 | 18.0949 | 22.3594 | 3.4764 | 0.04502 | 0.389 | 0.3208 | 0.2808 | 0.0963
2012-10-30 22:12 | 26.7094 | 22.7872 | 22.6749 | 22.6268 | 22.5346 | 50.4397 | 0.006703 | 0.32625 | 0.002187 | 48.6728 | 0.048617 | 0.87963 | 0.042765 | 18.0931 | 22.3541 | 3.4773 | 0.044952 | 0.4331 | 0.3208 | 0.2727 | 0.1805
2012-10-30 22:12 | 26.6989 | 22.7606 | 22.6684 | 22.5963 | 22.492 | 50.4333 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.048645 | 0.87991 | 0.042803 | 18.0884 | 22.3677 | 3.4769 | 0.044996 | 0.3929 | 0.3007 | 0.2286 | 0.1243
2012-10-30 22:12 | 26.7094 | 22.7471 | 22.691 | 22.6549 | 22.5266 | 50.4189 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048645 | 0.88015 | 0.042815 | 18.0934 | 22.3541 | 3.4759 | 0.045014 | 0.393 | 0.3369 | 0.3008 | 0.1725
2012-10-30 22:12 | 26.7064 | 22.7842 | 22.6679 | 22.6118 | 22.4995 | 50.4218 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048639 | 0.88017 | 0.04281 | 18.0959 | 22.315 | 3.4761 | 0.045004 | 0.4692 | 0.3529 | 0.2968 | 0.1845
2012-10-30 22:12 | 26.7004 | 22.7741 | 22.6779 | 22.6178 | 22.4935 | 50.4125 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048607 | 0.87969 | 0.042759 | 18.098 | 22.321 | 3.4754 | 0.044953 | 0.4531 | 0.3569 | 0.2968 | 0.1725
2012-10-30 22:12 | 26.6974 | 22.7551 | 22.6509 | 22.6268 | 22.4945 | 50.4189 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048661 | 0.8802 | 0.042831 | 18.0883 | 22.2819 | 3.4759 | 0.04503 | 0.4732 | 0.369 | 0.3449 | 0.2126
2012-10-30 22:12 | 26.6952 | 22.7569 | 22.6527 | 22.6166 | 22.4963 | 50.4229 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.048661 | 0.8804 | 0.042841 | 18.0925 | 22.2918 | 3.4762 | 0.045042 | 0.4651 | 0.3609 | 0.3248 | 0.2045
2012-10-30 22:12 | 26.693 | 22.7627 | 22.6184 | 22.5984 | 22.4821 | 50.4235 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048629 | 0.87994 | 0.04279 | 18.0949 | 22.2735 | 3.4762 | 0.044983 | 0.4892 | 0.3449 | 0.3249 | 0.2086
2012-10-30 22:12 | 26.6974 | 22.7752 | 22.683 | 22.6068 | 22.4705 | 50.4264 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048683 | 0.88069 | 0.042875 | 18.0903 | 22.2699 | 3.4764 | 0.045071 | 0.5053 | 0.4131 | 0.3369 | 0.2006
2012-10-30 22:12 | 26.6915 | 22.7813 | 22.6811 | 22.6049 | 22.4806 | 50.4287 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048604 | 0.87968 | 0.042756 | 18.0989 | 22.3041 | 3.4766 | 0.044955 | 0.4772 | 0.377 | 0.3008 | 0.1765
2012-10-30 22:12 | 26.7034 | 22.7651 | 22.6489 | 22.5968 | 22.4323 | 50.4143 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048683 | 0.88075 | 0.042877 | 18.0914 | 22.308 | 3.4756 | 0.045071 | 0.4571 | 0.3409 | 0.2888 | 0.1243
2012-10-30 22:13 | 26.6922 | 22.7539 | 22.6617 | 22.5976 | 22.4773 | 50.4166 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048639 | 0.88004 | 0.042804 | 18.0933 | 22.2647 | 3.4757 | 0.045001 | 0.4892 | 0.397 | 0.3329 | 0.2126
2012-10-30 22:13 | 26.687 | 22.7648 | 22.6365 | 22.6084 | 22.452 | 50.4079 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048645 | 0.88021 | 0.042818 | 18.0946 | 22.2394 | 3.4751 | 0.045013 | 0.5254 | 0.3971 | 0.369 | 0.2126
2012-10-30 22:13 | 26.693 | 22.7828 | 22.6425 | 22.5743 | 22.458 | 50.4218 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048648 | 0.88046 | 0.042832 | 18.0985 | 22.1852 | 3.4761 | 0.045029 | 0.5976 | 0.4573 | 0.3891 | 0.2728
2012-10-30 22:13 | 26.6885 | 22.7342 | 22.658 | 22.5939 | 22.4335 | 50.4183 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048661 | 0.88028 | 0.042835 | 18.0901 | 22.1888 | 3.4758 | 0.045033 | 0.5454 | 0.4692 | 0.4051 | 0.2447
2012-10-30 22:13 | 26.6937 | 22.7354 | 22.6512 | 22.5991 | 22.4587 | 50.4172 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048639 | 0.88007 | 0.042806 | 18.0939 | 22.2582 | 3.4758 | 0.045002 | 0.4772 | 0.393 | 0.3409 | 0.2005
2012-10-30 22:13 | 26.6825 | 22.7643 | 22.6961 | 22.6079 | 22.4355 | 50.4235 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048673 | 0.88044 | 0.042854 | 18.0889 | 22.1787 | 3.4762 | 0.045049 | 0.5856 | 0.5174 | 0.4292 | 0.2568
2012-10-30 22:13 | 26.6892 | 22.7549 | 22.6667 | 22.5986 | 22.4542 | 50.4229 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048648 | 0.88014 | 0.042817 | 18.092 | 22.2095 | 3.4762 | 0.045009 | 0.5454 | 0.4572 | 0.3891 | 0.2447
2012-10-30 22:13 | 26.6892 | 22.7469 | 22.6788 | 22.6186 | 22.4623 | 50.4206 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048683 | 0.88062 | 0.042871 | 18.0888 | 22.2095 | 3.476 | 0.045068 | 0.5374 | 0.4693 | 0.4091 | 0.2528
2012-10-30 22:13 | 26.6847 | 22.7705 | 22.6663 | 22.5781 | 22.4738 | 50.4137 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048667 | 0.8805 | 0.042851 | 18.0923 | 22.2492 | 3.4755 | 0.045048 | 0.5213 | 0.4171 | 0.3289 | 0.2246
2012-10-30 22:13 | 26.6922 | 22.7539 | 22.6577 | 22.5695 | 22.4653 | 50.4189 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048661 | 0.88034 | 0.042838 | 18.0913 | 22.2567 | 3.4759 | 0.045033 | 0.4972 | 0.401 | 0.3128 | 0.2086
2012-10-30 22:13 | 26.6892 | 22.7509 | 22.6748 | 22.5866 | 22.4623 | 50.4039 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048673 | 0.88046 | 0.042854 | 18.0892 | 22.2456 | 3.4748 | 0.045052 | 0.5053 | 0.4292 | 0.341 | 0.2167
2012-10-30 22:13 | 26.6847 | 22.7504 | 22.6582 | 22.6101 | 22.4818 | 50.401 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048642 | 0.88004 | 0.042807 | 18.0921 | 22.2371 | 3.4746 | 0.045005 | 0.5133 | 0.4211 | 0.373 | 0.2447
2012-10-30 22:13 | 26.6757 | 22.7454 | 22.6933 | 22.6172 | 22.4808 | 50.4085 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048673 | 0.88072 | 0.042867 | 18.0946 | 22.2642 | 3.4752 | 0.045066 | 0.4812 | 0.4291 | 0.353 | 0.2166
2012-10-30 22:13 | 26.6817 | 22.7354 | 22.6673 | 22.6111 | 22.4668 | 50.4044 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048642 | 0.88014 | 0.042812 | 18.0942 | 22.2502 | 3.4749 | 0.045008 | 0.4852 | 0.4171 | 0.3609 | 0.2166
2012-10-30 22:13 | 26.6795 | 22.7372 | 22.7011 | 22.5929 | 22.5047 | 50.4218 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.048639 | 0.88002 | 0.042803 | 18.0929 | 22.244 | 3.4761 | 0.045003 | 0.4932 | 0.4571 | 0.3489 | 0.2607
2012-10-30 22:13 | 26.693 | 22.7788 | 22.6906 | 22.5944 | 22.454 | 50.4085 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048686 | 0.88075 | 0.04288 | 18.0903 | 22.2775 | 3.4752 | 0.045074 | 0.5013 | 0.4131 | 0.3169 | 0.1765
2012-10-30 22:13 | 26.6877 | 22.7735 | 22.7174 | 22.5851 | 22.4728 | 50.412 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048642 | 0.88001 | 0.042805 | 18.0915 | 22.2802 | 3.4754 | 0.045003 | 0.4933 | 0.4372 | 0.3049 | 0.1926
2012-10-30 22:13 | 26.6885 | 22.7342 | 22.6821 | 22.5778 | 22.4455 | 50.4044 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.04867 | 0.88038 | 0.042848 | 18.0889 | 22.281 | 3.4749 | 0.045043 | 0.4532 | 0.4011 | 0.2968 | 0.1645
2012-10-30 22:13 | 26.6832 | 22.7409 | 22.6808 | 22.5966 | 22.4522 | 50.4108 | 0.006741 | 0.32634 | 0.0022 | 48.4114 | 0.048648 | 0.88024 | 0.042822 | 18.0941 | 22.3279 | 3.4753 | 0.045022 | 0.413 | 0.3529 | 0.2687 | 0.1243
2012-10-30 22:13 | 26.6735 | 22.7352 | 22.6991 | 22.5749 | 22.4626 | 50.4177 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048642 | 0.87991 | 0.0428 | 18.0895 | 22.246 | 3.4758 | 0.044997 | 0.4892 | 0.4531 | 0.3289 | 0.2166
2012-10-30 22:14 | 26.6847 | 22.7184 | 22.6903 | 22.5861 | 22.4778 | 50.416 | 0.006729 | 0.32647 | 0.002197 | 48.517 | 0.048642 | 0.88034 | 0.042822 | 18.0984 | 22.2933 | 3.4757 | 0.045019 | 0.4251 | 0.397 | 0.2928 | 0.1845
2012-10-30 22:14 | 26.6817 | 22.7635 | 22.6793 | 22.5831 | 22.5029 | 50.405 | 0.006722 | 0.32647 | 0.002195 | 48.5675 | 0.048651 | 0.88028 | 0.042827 | 18.0938 | 22.3023 | 3.4749 | 0.045022 | 0.4612 | 0.377 | 0.2808 | 0.2006
2012-10-30 22:14 | 26.678 | 22.7397 | 22.6676 | 22.6395 | 22.4912 | 50.4021 | 0.006719 | 0.32646 | 0.002193 | 48.587 | 0.048664 | 0.8804 | 0.042844 | 18.0914 | 22.2705 | 3.4747 | 0.045037 | 0.4692 | 0.3971 | 0.369 | 0.2207
2012-10-30 22:14 | 26.6802 | 22.7299 | 22.6457 | 22.5896 | 22.4894 | 50.4125 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048645 | 0.88005 | 0.04281 | 18.0913 | 22.2768 | 3.4754 | 0.045006 | 0.4531 | 0.3689 | 0.3128 | 0.2126
2012-10-30 22:14 | 26.6787 | 22.7444 | 22.7164 | 22.5921 | 22.4999 | 50.4137 | 0.00671 | 0.32638 | 0.00219 | 48.6414 | 0.048661 | 0.8803 | 0.042836 | 18.0904 | 22.2712 | 3.4755 | 0.045026 | 0.4732 | 0.4452 | 0.3209 | 0.2287
2012-10-30 22:14 | 26.6765 | 22.7543 | 22.6621 | 22.618 | 22.4776 | 50.4224 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.048661 | 0.88044 | 0.042843 | 18.0934 | 22.253 | 3.4761 | 0.045038 | 0.5013 | 0.4091 | 0.365 | 0.2246
2012-10-30 22:14 | 26.675 | 22.7447 | 22.6646 | 22.6125 | 22.4721 | 50.4166 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048667 | 0.88049 | 0.042851 | 18.0921 | 22.2595 | 3.4757 | 0.045048 | 0.4852 | 0.4051 | 0.353 | 0.2126
2012-10-30 22:14 | 26.681 | 22.7307 | 22.6946 | 22.6024 | 22.4581 | 50.412 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.048661 | 0.88052 | 0.042847 | 18.0949 | 22.3177 | 3.4754 | 0.045045 | 0.413 | 0.3769 | 0.2847 | 0.1404
2012-10-30 22:14 | 26.6705 | 22.7603 | 22.648 | 22.604 | 22.5037 | 50.4143 | 0.006744 | 0.32638 | 0.002201 | 48.3962 | 0.048639 | 0.8801 | 0.042807 | 18.0945 | 22.263 | 3.4756 | 0.045008 | 0.4973 | 0.385 | 0.341 | 0.2407
2012-10-30 22:14 | 26.6638 | 22.7456 | 22.6694 | 22.5732 | 22.489 | 50.4206 | 0.006729 | 0.3265 | 0.002197 | 48.5213 | 0.048667 | 0.88033 | 0.042843 | 18.0888 | 22.2443 | 3.476 | 0.04504 | 0.5013 | 0.4251 | 0.3289 | 0.2447
2012-10-30 22:14 | 26.6638 | 22.7375 | 22.6534 | 22.5932 | 22.4609 | 50.4328 | 0.006722 | 0.32643 | 0.002194 | 48.561 | 0.048661 | 0.88049 | 0.042845 | 18.0943 | 22.2363 | 3.4768 | 0.045039 | 0.5012 | 0.4171 | 0.3569 | 0.2246
2012-10-30 22:14 | 26.6705 | 22.7162 | 22.6681 | 22.5919 | 22.4756 | 50.4062 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048711 | 0.88111 | 0.04292 | 18.0885 | 22.2189 | 3.475 | 0.045118 | 0.4973 | 0.4492 | 0.373 | 0.2567
2012-10-30 22:14 | 26.6683 | 22.73 | 22.6499 | 22.6258 | 22.4253 | 50.4102 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048642 | 0.87992 | 0.042801 | 18.0898 | 22.2287 | 3.4753 | 0.044994 | 0.5013 | 0.4212 | 0.3971 | 0.1966
2012-10-30 22:14 | 26.6623 | 22.736 | 22.692 | 22.6078 | 22.3952 | 50.4102 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048711 | 0.88145 | 0.042937 | 18.0956 | 22.2428 | 3.4753 | 0.045135 | 0.4932 | 0.4492 | 0.365 | 0.1524
2012-10-30 22:14 | 26.6712 | 22.749 | 22.6768 | 22.6167 | 22.4643 | 50.4102 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.048655 | 0.88024 | 0.042828 | 18.0915 | 22.2236 | 3.4753 | 0.045023 | 0.5254 | 0.4532 | 0.3931 | 0.2407
2012-10-30 22:14 | 26.6638 | 22.7456 | 22.6814 | 22.5973 | 22.4168 | 50.4073 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.04867 | 0.8805 | 0.042854 | 18.0912 | 22.2563 | 3.4751 | 0.045048 | 0.4893 | 0.4251 | 0.341 | 0.1605
2012-10-30 22:14 | 26.666 | 22.7397 | 22.6716 | 22.6075 | 22.4711 | 50.4131 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048717 | 0.88111 | 0.042925 | 18.0862 | 22.2425 | 3.4755 | 0.04512 | 0.4972 | 0.4291 | 0.365 | 0.2286
2012-10-30 22:14 | 26.6593 | 22.709 | 22.6849 | 22.5847 | 22.4484 | 50.405 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.048617 | 0.87997 | 0.042781 | 18.1 | 22.2719 | 3.4749 | 0.044979 | 0.4371 | 0.413 | 0.3128 | 0.1765
2012-10-30 22:14 | 26.657 | 22.7668 | 22.6947 | 22.6025 | 22.4621 | 50.4068 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.048673 | 0.88043 | 0.042853 | 18.0886 | 22.2255 | 3.475 | 0.045053 | 0.5413 | 0.4692 | 0.377 | 0.2366
2012-10-30 22:14 | 26.657 | 22.7388 | 22.6706 | 22.5864 | 22.4341 | 50.401 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.048623 | 0.87997 | 0.042787 | 18.0977 | 22.2295 | 3.4746 | 0.044985 | 0.5093 | 0.4411 | 0.3569 | 0.2046
2012-10-30 22:14 | 26.6555 | 22.7212 | 22.6972 | 22.609 | 22.4366 | 50.4108 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048655 | 0.88018 | 0.042825 | 18.0903 | 22.24 | 3.4753 | 0.045024 | 0.4812 | 0.4572 | 0.369 | 0.1966
2012-10-30 22:14 | 26.648 | 22.7418 | 22.6857 | 22.5574 | 22.4411 | 50.4102 | 0.006732 | 0.32646 | 0.002198 | 48.4932 | 0.048633 | 0.88004 | 0.042799 | 18.0955 | 22.2125 | 3.4753 | 0.044997 | 0.5293 | 0.4732 | 0.3449 | 0.2286
2012-10-30 22:14 | 26.6518 | 22.7255 | 22.7095 | 22.5772 | 22.477 | 50.4004 | 0.006729 | 0.32646 | 0.002197 | 48.5148 | 0.048655 | 0.88028 | 0.04283 | 18.0923 | 22.2564 | 3.4746 | 0.045027 | 0.4691 | 0.4531 | 0.3208 | 0.2206
2012-10-30 22:14 | 26.648 | 22.7097 | 22.6656 | 22.6135 | 22.4531 | 50.412 | 0.006735 | 0.32649 | 0.002199 | 48.4759 | 0.048645 | 0.88004 | 0.042809 | 18.091 | 22.2125 | 3.4754 | 0.045008 | 0.4972 | 0.4531 | 0.401 | 0.2406
2012-10-30 22:14 | 26.6391 | 22.7249 | 22.6527 | 22.6166 | 22.4483 | 50.4039 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048673 | 0.88067 | 0.042865 | 18.0937 | 22.2557 | 3.4748 | 0.04506 | 0.4692 | 0.397 | 0.3609 | 0.1926
2012-10-30 22:14 | 26.6495 | 22.7433 | 22.7232 | 22.615 | 22.4827 | 50.401 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048642 | 0.88014 | 0.042812 | 18.0942 | 22.2862 | 3.4746 | 0.045008 | 0.4571 | 0.437 | 0.3288 | 0.1965
2012-10-30 22:15 | 26.645 | 22.7789 | 22.6987 | 22.6025 | 22.5143 | 50.4102 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048699 | 0.88111 | 0.042909 | 18.0929 | 22.2456 | 3.4753 | 0.045106 | 0.5333 | 0.4531 | 0.3569 | 0.2687
2012-10-30 22:15 | 26.6413 | 22.7351 | 22.711 | 22.5707 | 22.4585 | 50.4044 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048645 | 0.88012 | 0.042814 | 18.0928 | 22.2499 | 3.4749 | 0.045007 | 0.4852 | 0.4611 | 0.3208 | 0.2086
2012-10-30 22:15 | 26.6488 | 22.7145 | 22.7506 | 22.5983 | 22.4379 | 50.4131 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.04868 | 0.88069 | 0.042872 | 18.0914 | 22.2935 | 3.4755 | 0.045072 | 0.421 | 0.4571 | 0.3048 | 0.1444
2012-10-30 22:15 | 26.6421 | 22.7559 | 22.6758 | 22.5836 | 22.4593 | 50.4033 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048658 | 0.88011 | 0.042824 | 18.0877 | 22.2868 | 3.4748 | 0.045022 | 0.4691 | 0.389 | 0.2968 | 0.1725
2012-10-30 22:15 | 26.6488 | 22.7706 | 22.7145 | 22.6143 | 22.486 | 50.4033 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048724 | 0.88132 | 0.042942 | 18.0881 | 22.2855 | 3.4748 | 0.045141 | 0.4851 | 0.429 | 0.3288 | 0.2005
2012-10-30 22:15 | 26.6413 | 22.7231 | 22.7271 | 22.5868 | 22.4625 | 50.4039 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.048645 | 0.88012 | 0.042814 | 18.0928 | 22.278 | 3.4748 | 0.045015 | 0.4451 | 0.4491 | 0.3088 | 0.1845
2012-10-30 22:15 | 26.6353 | 22.7211 | 22.7291 | 22.5848 | 22.4324 | 50.4079 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048686 | 0.88086 | 0.042886 | 18.0927 | 22.3281 | 3.4751 | 0.045081 | 0.393 | 0.401 | 0.2567 | 0.1043
2012-10-30 22:15 | 26.6368 | 22.6985 | 22.6785 | 22.5943 | 22.446 | 50.4004 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048639 | 0.88005 | 0.042805 | 18.0935 | 22.2935 | 3.4746 | 0.045002 | 0.405 | 0.385 | 0.3008 | 0.1525
2012-10-30 22:15 | 26.6376 | 22.7033 | 22.6913 | 22.567 | 22.5149 | 50.3952 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048677 | 0.88073 | 0.042871 | 18.0934 | 22.2783 | 3.4742 | 0.045069 | 0.425 | 0.413 | 0.2887 | 0.2366
2012-10-30 22:15 | 26.6413 | 22.675 | 22.7391 | 22.5948 | 22.4745 | 50.4027 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048651 | 0.88017 | 0.042821 | 18.0915 | 22.29 | 3.4748 | 0.045019 | 0.385 | 0.4491 | 0.3048 | 0.1845
2012-10-30 22:15 | 26.6376 | 22.7354 | 22.6512 | 22.539 | 22.4668 | 50.4102 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.048655 | 0.88007 | 0.04282 | 18.0879 | 22.2903 | 3.4753 | 0.045019 | 0.4451 | 0.3609 | 0.2487 | 0.1765
2012-10-30 22:15 | 26.6428 | 22.7085 | 22.6925 | 22.5682 | 22.4479 | 50.4097 | 0.006738 | 0.32647 | 0.0022 | 48.4522 | 0.048651 | 0.88021 | 0.042823 | 18.0924 | 22.2554 | 3.4752 | 0.045023 | 0.4531 | 0.4371 | 0.3128 | 0.1925
2012-10-30 22:15 | 26.6406 | 22.6983 | 22.6983 | 22.5861 | 22.4578 | 50.4004 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048661 | 0.88027 | 0.042835 | 18.0898 | 22.2973 | 3.4746 | 0.045033 | 0.401 | 0.401 | 0.2888 | 0.1605
2012-10-30 22:15 | 26.6421 | 22.6838 | 22.6557 | 22.6076 | 22.4793 | 50.4091 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048765 | 0.88226 | 0.043024 | 18.0921 | 22.3149 | 3.4752 | 0.045219 | 0.3689 | 0.3408 | 0.2927 | 0.1644
2012-10-30 22:15 | 26.6338 | 22.7156 | 22.6915 | 22.5913 | 22.459 | 50.4044 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048639 | 0.88011 | 0.042808 | 18.0947 | 22.2745 | 3.4749 | 0.045003 | 0.4411 | 0.417 | 0.3168 | 0.1845
2012-10-30 22:15 | 26.6331 | 22.7149 | 22.6948 | 22.5746 | 22.4743 | 50.4027 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048658 | 0.8803 | 0.042834 | 18.0915 | 22.2738 | 3.4748 | 0.045028 | 0.4411 | 0.421 | 0.3008 | 0.2005
2012-10-30 22:15 | 26.6383 | 22.7201 | 22.7521 | 22.5838 | 22.4755 | 50.4097 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.048683 | 0.88092 | 0.042886 | 18.095 | 22.275 | 3.4752 | 0.045076 | 0.4451 | 0.4771 | 0.3088 | 0.2005
2012-10-30 22:15 | 26.6413 | 22.703 | 22.683 | 22.6028 | 22.4825 | 50.3929 | 0.006741 | 0.32641 | 0.0022 | 48.422 | 0.048651 | 0.88002 | 0.042814 | 18.0885 | 22.3141 | 3.4741 | 0.045014 | 0.3889 | 0.3689 | 0.2887 | 0.1684
2012-10-30 22:15 | 26.6421 | 22.6998 | 22.6758 | 22.6156 | 22.4673 | 50.4206 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048661 | 0.88018 | 0.042831 | 18.088 | 22.2988 | 3.476 | 0.045029 | 0.401 | 0.377 | 0.3168 | 0.1685
2012-10-30 22:15 | 26.6406 | 22.6903 | 22.6703 | 22.6181 | 22.4417 | 50.3935 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048692 | 0.88096 | 0.042896 | 18.0925 | 22.3174 | 3.4741 | 0.045094 | 0.3729 | 0.3529 | 0.3007 | 0.1243
2012-10-30 22:15 | 26.6301 | 22.7319 | 22.6918 | 22.6157 | 22.4473 | 50.3865 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048645 | 0.88026 | 0.04282 | 18.0955 | 22.2828 | 3.4736 | 0.045016 | 0.4491 | 0.409 | 0.3329 | 0.1645
2012-10-30 22:15 | 26.6263 | 22.696 | 22.7 | 22.5678 | 22.4475 | 50.3952 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048648 | 0.88021 | 0.042821 | 18.0935 | 22.3071 | 3.4742 | 0.045014 | 0.3889 | 0.3929 | 0.2607 | 0.1404
2012-10-30 22:15 | 26.6271 | 22.6768 | 22.6808 | 22.5846 | 22.4483 | 50.3946 | 0.006729 | 0.32647 | 0.002197 | 48.517 | 0.048655 | 0.8803 | 0.042831 | 18.0927 | 22.2878 | 3.4742 | 0.045028 | 0.389 | 0.393 | 0.2968 | 0.1605
2012-10-30 22:15 | 26.6233 | 22.7091 | 22.697 | 22.6008 | 22.4164 | 50.3969 | 0.006713 | 0.32643 | 0.002191 | 48.6261 | 0.048683 | 0.88089 | 0.042884 | 18.0944 | 22.2881 | 3.4744 | 0.045075 | 0.421 | 0.4089 | 0.3127 | 0.1283
2012-10-30 22:15 | 26.6278 | 22.6855 | 22.7015 | 22.5653 | 22.445 | 50.3952 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048629 | 0.88004 | 0.042795 | 18.097 | 22.3006 | 3.4742 | 0.044991 | 0.3849 | 0.4009 | 0.2647 | 0.1444
2012-10-30 22:15 | 26.6278 | 22.6775 | 22.6655 | 22.5572 | 22.469 | 50.3975 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048702 | 0.88092 | 0.042903 | 18.0879 | 22.3126 | 3.4744 | 0.045101 | 0.3649 | 0.3529 | 0.2446 | 0.1564
2012-10-30 22:15 | 26.6174 | 22.6631 | 22.6711 | 22.5428 | 22.4426 | 50.3964 | 0.006732 | 0.32646 | 0.002198 | 48.4932 | 0.048639 | 0.88023 | 0.042813 | 18.0971 | 22.2822 | 3.4743 | 0.045011 | 0.3809 | 0.3889 | 0.2606 | 0.1604
2012-10-30 22:16 | 26.6256 | 22.7034 | 22.6913 | 22.5631 | 22.4628 | 50.394 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048642 | 0.88008 | 0.042809 | 18.093 | 22.2823 | 3.4742 | 0.045006 | 0.4211 | 0.409 | 0.2808 | 0.1805
2012-10-30 22:16 | 26.6196 | 22.6533 | 22.6412 | 22.6332 | 22.4648 | 50.3917 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048655 | 0.88033 | 0.042832 | 18.0932 | 22.2523 | 3.474 | 0.045027 | 0.401 | 0.3889 | 0.3809 | 0.2125
2012-10-30 22:16 | 26.6226 | 22.7004 | 22.6803 | 22.5601 | 22.4598 | 50.3981 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048645 | 0.88036 | 0.042825 | 18.0976 | 22.2513 | 3.4744 | 0.045022 | 0.4491 | 0.429 | 0.3088 | 0.2085
2012-10-30 22:16 | 26.6233 | 22.7011 | 22.6289 | 22.5648 | 22.4645 | 50.3923 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.04867 | 0.88069 | 0.042863 | 18.0951 | 22.272 | 3.474 | 0.045056 | 0.4291 | 0.3569 | 0.2928 | 0.1925
2012-10-30 22:16 | 26.6151 | 22.7089 | 22.6528 | 22.5405 | 22.4844 | 50.3842 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.048655 | 0.88043 | 0.042837 | 18.0953 | 22.2558 | 3.4735 | 0.045029 | 0.4531 | 0.397 | 0.2847 | 0.2286
2012-10-30 22:16 | 26.6144 | 22.7202 | 22.6641 | 22.5719 | 22.4556 | 50.3958 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.04867 | 0.88056 | 0.042857 | 18.0924 | 22.2511 | 3.4743 | 0.045053 | 0.4691 | 0.413 | 0.3208 | 0.2045
2012-10-30 22:16 | 26.6121 | 22.6498 | 22.6177 | 22.6057 | 22.4373 | 50.4016 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048636 | 0.88018 | 0.042809 | 18.0973 | 22.2167 | 3.4747 | 0.045003 | 0.4331 | 0.401 | 0.389 | 0.2206
2012-10-30 22:16 | 26.6031 | 22.6768 | 22.6408 | 22.5366 | 22.4564 | 50.3865 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048651 | 0.88036 | 0.04283 | 18.0953 | 22.2277 | 3.4736 | 0.045025 | 0.4491 | 0.4131 | 0.3089 | 0.2287
2012-10-30 22:16 | 26.6054 | 22.6872 | 22.6832 | 22.5509 | 22.4587 | 50.3854 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048661 | 0.8804 | 0.042841 | 18.0925 | 22.2661 | 3.4736 | 0.045036 | 0.4211 | 0.4171 | 0.2848 | 0.1926
2012-10-30 22:16 | 26.6076 | 22.7094 | 22.6854 | 22.5892 | 22.4609 | 50.3923 | 0.006707 | 0.32638 | 0.002189 | 48.6632 | 0.048645 | 0.88038 | 0.042826 | 18.0982 | 22.2523 | 3.474 | 0.045015 | 0.4571 | 0.4331 | 0.3369 | 0.2086
2012-10-30 22:16 | 26.6061 | 22.7159 | 22.6277 | 22.6077 | 22.4353 | 50.3912 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.04867 | 0.88044 | 0.042851 | 18.09 | 22.2588 | 3.474 | 0.045052 | 0.4571 | 0.3689 | 0.3489 | 0.1765
2012-10-30 22:16 | 26.5979 | 22.6917 | 22.6556 | 22.5835 | 22.4431 | 50.4016 | 0.006751 | 0.32631 | 0.002203 | 48.3354 | 0.048655 | 0.8803 | 0.042831 | 18.0927 | 22.2627 | 3.4747 | 0.045034 | 0.429 | 0.3929 | 0.3208 | 0.1804
2012-10-30 22:16 | 26.5986 | 22.6643 | 22.6323 | 22.5641 | 22.4278 | 50.3987 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048651 | 0.88037 | 0.042831 | 18.0956 | 22.2353 | 3.4745 | 0.045026 | 0.429 | 0.397 | 0.3288 | 0.1925
2012-10-30 22:16 | 26.5927 | 22.6705 | 22.6705 | 22.5662 | 22.4379 | 50.3912 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.048655 | 0.8803 | 0.042831 | 18.0927 | 22.2374 | 3.474 | 0.045025 | 0.4331 | 0.4331 | 0.3288 | 0.2005
2012-10-30 22:16 | 26.5912 | 22.6569 | 22.669 | 22.5647 | 22.4485 | 50.3848 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048661 | 0.88037 | 0.04284 | 18.0919 | 22.2479 | 3.4735 | 0.045038 | 0.409 | 0.4211 | 0.3168 | 0.2006
2012-10-30 22:16 | 26.5912 | 22.713 | 22.669 | 22.5527 | 22.4244 | 50.3992 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048658 | 0.88028 | 0.042833 | 18.0912 | 22.2519 | 3.4745 | 0.045027 | 0.4611 | 0.4171 | 0.3008 | 0.1725
2012-10-30 22:16 | 26.5889 | 22.7107 | 22.6626 | 22.5424 | 22.4341 | 50.4004 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.048645 | 0.88024 | 0.042819 | 18.0952 | 22.1935 | 3.4746 | 0.045012 | 0.5172 | 0.4691 | 0.3489 | 0.2406
2012-10-30 22:16 | 26.5904 | 22.6922 | 22.6601 | 22.5599 | 22.4557 | 50.3796 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048651 | 0.88033 | 0.042829 | 18.0947 | 22.2672 | 3.4732 | 0.045023 | 0.425 | 0.3929 | 0.2927 | 0.1885
2012-10-30 22:16 | 26.5986 | 22.6884 | 22.6844 | 22.5721 | 22.4479 | 50.3802 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048667 | 0.88021 | 0.042837 | 18.0864 | 22.2634 | 3.4732 | 0.045034 | 0.425 | 0.421 | 0.3087 | 0.1845
2012-10-30 22:16 | 26.5807 | 22.6865 | 22.6424 | 22.5863 | 22.45 | 50.3813 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048689 | 0.88079 | 0.042885 | 18.0901 | 22.2695 | 3.4733 | 0.045084 | 0.417 | 0.3729 | 0.3168 | 0.1805
2012-10-30 22:16 | 26.5784 | 22.7002 | 22.6401 | 22.5479 | 22.4758 | 50.3848 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048705 | 0.88112 | 0.042915 | 18.091 | 22.2552 | 3.4735 | 0.045113 | 0.445 | 0.3849 | 0.2927 | 0.2206
2012-10-30 22:16 | 26.5837 | 22.6574 | 22.6655 | 22.6374 | 22.4249 | 50.3808 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.04868 | 0.88067 | 0.042871 | 18.0911 | 22.1963 | 3.4733 | 0.045071 | 0.4611 | 0.4692 | 0.4411 | 0.2286
2012-10-30 22:16 | 26.5837 | 22.6895 | 22.6735 | 22.5853 | 22.457 | 50.3877 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048667 | 0.88073 | 0.042863 | 18.0971 | 22.2444 | 3.4737 | 0.045058 | 0.4451 | 0.4291 | 0.3409 | 0.2126
2012-10-30 22:16 | 26.5792 | 22.685 | 22.677 | 22.5808 | 22.4605 | 50.3854 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048692 | 0.88091 | 0.042893 | 18.0914 | 22.2921 | 3.4736 | 0.045089 | 0.3929 | 0.3849 | 0.2887 | 0.1684
2012-10-30 22:16 | 26.5762 | 22.6139 | 22.674 | 22.5578 | 22.4255 | 50.3906 | 0.00671 | 0.3264 | 0.00219 | 48.6437 | 0.04868 | 0.88073 | 0.042874 | 18.0923 | 22.2329 | 3.4739 | 0.045064 | 0.381 | 0.4411 | 0.3249 | 0.1926
2012-10-30 22:16 | 26.5807 | 22.6985 | 22.6985 | 22.5983 | 22.438 | 50.3704 | 0.006738 | 0.32646 | 0.0022 | 48.45 | 0.048705 | 0.88105 | 0.042911 | 18.0895 | 22.2936 | 3.4725 | 0.045111 | 0.4049 | 0.4049 | 0.3047 | 0.1444
2012-10-30 22:16 | 26.5792 | 22.701 | 22.685 | 22.6008 | 22.4485 | 50.3848 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048711 | 0.88122 | 0.042925 | 18.0908 | 22.2841 | 3.4735 | 0.045121 | 0.4169 | 0.4009 | 0.3167 | 0.1644
2012-10-30 22:16 | 26.5724 | 22.6582 | 22.6902 | 22.554 | 22.4136 | 50.3958 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048711 | 0.88135 | 0.042932 | 18.0935 | 22.2733 | 3.4743 | 0.045131 | 0.3849 | 0.4169 | 0.2807 | 0.1403
2012-10-30 22:17 | 26.568 | 22.6538 | 22.6698 | 22.5536 | 22.4453 | 50.3894 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048721 | 0.88108 | 0.042927 | 18.0842 | 22.2849 | 3.4738 | 0.045124 | 0.3689 | 0.3849 | 0.2687 | 0.1604
2012-10-30 22:17 | 26.5687 | 22.6304 | 22.6785 | 22.5703 | 22.418 | 50.3906 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048689 | 0.88093 | 0.042892 | 18.0931 | 22.2615 | 3.4739 | 0.045089 | 0.3689 | 0.417 | 0.3088 | 0.1565
2012-10-30 22:17 | 26.5657 | 22.6795 | 22.6956 | 22.5673 | 22.455 | 50.3969 | 0.006747 | 0.32644 | 0.002203 | 48.3833 | 0.048705 | 0.88106 | 0.042912 | 18.0898 | 22.2545 | 3.4744 | 0.045115 | 0.425 | 0.4411 | 0.3128 | 0.2005
2012-10-30 22:17 | 26.565 | 22.6628 | 22.6868 | 22.5866 | 22.4263 | 50.3779 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048677 | 0.88062 | 0.042866 | 18.091 | 22.2779 | 3.4731 | 0.045061 | 0.3849 | 0.4089 | 0.3087 | 0.1484
2012-10-30 22:17 | 26.5724 | 22.7023 | 22.6742 | 22.5299 | 22.4257 | 50.3958 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048673 | 0.88075 | 0.042869 | 18.0952 | 22.2933 | 3.4743 | 0.045065 | 0.409 | 0.3809 | 0.2366 | 0.1324
2012-10-30 22:17 | 26.5702 | 22.656 | 22.684 | 22.5678 | 22.4395 | 50.3894 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048673 | 0.88067 | 0.042865 | 18.0937 | 22.243 | 3.4738 | 0.045063 | 0.413 | 0.441 | 0.3248 | 0.1965
2012-10-30 22:17 | 26.568 | 22.6818 | 22.6778 | 22.5696 | 22.4453 | 50.3854 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048749 | 0.88155 | 0.042975 | 18.0835 | 22.2368 | 3.4736 | 0.045172 | 0.445 | 0.441 | 0.3328 | 0.2085
2012-10-30 22:17 | 26.5665 | 22.6723 | 22.6763 | 22.5801 | 22.3997 | 50.3912 | 0.006747 | 0.32647 | 0.002203 | 48.3876 | 0.048774 | 0.88226 | 0.043031 | 18.0888 | 22.2593 | 3.474 | 0.045234 | 0.413 | 0.417 | 0.3208 | 0.1404
2012-10-30 22:17 | 26.5732 | 22.695 | 22.651 | 22.5588 | 22.4585 | 50.3773 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.048752 | 0.88189 | 0.042994 | 18.0892 | 22.2781 | 3.473 | 0.045195 | 0.4169 | 0.3729 | 0.2807 | 0.1804
2012-10-30 22:17 | 26.5635 | 22.6773 | 22.6733 | 22.5731 | 22.4488 | 50.3825 | 0.006719 | 0.32644 | 0.002193 | 48.5849 | 0.048714 | 0.88125 | 0.042929 | 18.0903 | 22.2884 | 3.4734 | 0.045122 | 0.3889 | 0.3849 | 0.2847 | 0.1604
2012-10-30 22:17 | 26.5552 | 22.641 | 22.665 | 22.5608 | 22.4405 | 50.3871 | 0.006722 | 0.32644 | 0.002194 | 48.5632 | 0.048727 | 0.88154 | 0.042955 | 18.0914 | 22.2561 | 3.4737 | 0.045149 | 0.3849 | 0.4089 | 0.3047 | 0.1844
2012-10-30 22:17 | 26.562 | 22.6357 | 22.6478 | 22.5836 | 22.4393 | 50.3865 | 0.006747 | 0.32641 | 0.002202 | 48.379 | 0.048736 | 0.8816 | 0.042966 | 18.0893 | 22.319 | 3.4736 | 0.045168 | 0.3167 | 0.3288 | 0.2646 | 0.1203
2012-10-30 22:17 | 26.5492 | 22.635 | 22.663 | 22.5428 | 22.4426 | 50.3831 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048777 | 0.88212 | 0.043027 | 18.0847 | 22.2902 | 3.4734 | 0.045223 | 0.3448 | 0.3728 | 0.2526 | 0.1524
2012-10-30 22:17 | 26.5507 | 22.6204 | 22.6765 | 22.5483 | 22.44 | 50.3888 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048695 | 0.88119 | 0.04291 | 18.0962 | 22.2676 | 3.4738 | 0.045109 | 0.3528 | 0.4089 | 0.2807 | 0.1724
2012-10-30 22:17 | 26.556 | 22.6738 | 22.7059 | 22.5255 | 22.4373 | 50.3894 | 0.006719 | 0.32643 | 0.002193 | 48.5827 | 0.048777 | 0.88236 | 0.043039 | 18.0898 | 22.2809 | 3.4738 | 0.045232 | 0.3929 | 0.425 | 0.2446 | 0.1564
2012-10-30 22:17 | 26.5575 | 22.6513 | 22.6753 | 22.5591 | 22.4308 | 50.3819 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048711 | 0.8814 | 0.042934 | 18.0944 | 22.2744 | 3.4733 | 0.045133 | 0.3769 | 0.4009 | 0.2847 | 0.1564
2012-10-30 22:17 | 26.5642 | 22.6379 | 22.662 | 22.5458 | 22.4616 | 50.3808 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048903 | 0.88433 | 0.043246 | 18.0833 | 22.249 | 3.4733 | 0.045442 | 0.3889 | 0.413 | 0.2968 | 0.2126
2012-10-30 22:17 | 26.5545 | 22.6683 | 22.6683 | 22.5441 | 22.4238 | 50.3784 | 0.006729 | 0.32647 | 0.002197 | 48.517 | 0.04878 | 0.88219 | 0.043033 | 18.0851 | 22.2955 | 3.4731 | 0.04523 | 0.3728 | 0.3728 | 0.2486 | 0.1283
2012-10-30 22:17 | 26.556 | 22.6418 | 22.6778 | 22.5736 | 22.4494 | 50.386 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.04878 | 0.88239 | 0.043043 | 18.0892 | 22.309 | 3.4736 | 0.045237 | 0.3328 | 0.3688 | 0.2646 | 0.1404
2012-10-30 22:17 | 26.5575 | 22.6633 | 22.6553 | 22.5751 | 22.4709 | 50.3779 | 0.006719 | 0.32644 | 0.002193 | 48.5849 | 0.04885 | 0.88338 | 0.043153 | 18.0834 | 22.2864 | 3.4731 | 0.045346 | 0.3769 | 0.3689 | 0.2887 | 0.1845
2012-10-30 22:17 | 26.5605 | 22.6583 | 22.6783 | 22.5501 | 22.4418 | 50.3813 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048847 | 0.88335 | 0.043149 | 18.0839 | 22.2453 | 3.4733 | 0.045346 | 0.413 | 0.433 | 0.3048 | 0.1965
2012-10-30 22:17 | 26.553 | 22.6468 | 22.6869 | 22.5586 | 22.4464 | 50.3894 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048787 | 0.88249 | 0.043054 | 18.0887 | 22.2378 | 3.4738 | 0.045249 | 0.409 | 0.4491 | 0.3208 | 0.2086
2012-10-30 22:17 | 26.559 | 22.6608 | 22.7049 | 22.5686 | 22.4002 | 50.379 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048768 | 0.88225 | 0.043025 | 18.0907 | 22.2599 | 3.4731 | 0.045223 | 0.4009 | 0.445 | 0.3087 | 0.1403
2012-10-30 22:17 | 26.5597 | 22.6535 | 22.5974 | 22.5332 | 22.429 | 50.379 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.04879 | 0.88231 | 0.043048 | 18.0837 | 22.2565 | 3.4731 | 0.045243 | 0.397 | 0.3409 | 0.2767 | 0.1725
2012-10-30 22:17 | 26.5612 | 22.639 | 22.6349 | 22.5468 | 22.4947 | 50.3727 | 0.006719 | 0.32641 | 0.002193 | 48.5806 | 0.048755 | 0.88199 | 0.043001 | 18.0902 | 22.254 | 3.4727 | 0.045194 | 0.385 | 0.3809 | 0.2928 | 0.2407
2012-10-30 22:17 | 26.556 | 22.6338 | 22.6498 | 22.5496 | 22.4213 | 50.379 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048812 | 0.88288 | 0.043095 | 18.0874 | 22.2208 | 3.4731 | 0.045292 | 0.413 | 0.429 | 0.3288 | 0.2005
2012-10-30 22:17 | 26.5605 | 22.6423 | 22.6623 | 22.5781 | 22.4418 | 50.3825 | 0.006744 | 0.32641 | 0.002201 | 48.4005 | 0.048806 | 0.88291 | 0.043091 | 18.0903 | 22.2212 | 3.4734 | 0.045292 | 0.4211 | 0.4411 | 0.3569 | 0.2206
2012-10-30 22:18 | 26.5567 | 22.6224 | 22.6304 | 22.5022 | 22.406 | 50.3836 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048774 | 0.88218 | 0.043027 | 18.087 | 22.2335 | 3.4734 | 0.045224 | 0.3889 | 0.3969 | 0.2687 | 0.1725
2012-10-30 22:18 | 26.5605 | 22.6302 | 22.6463 | 22.5661 | 22.4619 | 50.3917 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.048831 | 0.88307 | 0.043121 | 18.0843 | 22.2293 | 3.474 | 0.045314 | 0.4009 | 0.417 | 0.3368 | 0.2326
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6548 | 22.6708 | 22.5746 | 22.4023 | 50.3721 | 0.006719 | 0.32646 | 0.002193 | 48.587 | 0.048799 | 0.88274 | 0.043077 | 18.0893 | 22.2178 | 3.4727 | 0.04527 | 0.437 | 0.453 | 0.3568 | 0.1845
2012-10-30 22:18 | 26.547 | 22.6328 | 22.6528 | 22.5205 | 22.4083 | 50.3779 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048812 | 0.88285 | 0.043094 | 18.0868 | 22.2438 | 3.4731 | 0.045289 | 0.389 | 0.409 | 0.2767 | 0.1645
2012-10-30 22:18 | 26.55 | 22.6718 | 22.6638 | 22.5636 | 22.4594 | 50.386 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048793 | 0.8827 | 0.043069 | 18.0906 | 22.2027 | 3.4736 | 0.045266 | 0.4691 | 0.4611 | 0.3609 | 0.2567
2012-10-30 22:18 | 26.5492 | 22.663 | 22.6109 | 22.5468 | 22.4025 | 50.3779 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.04879 | 0.88254 | 0.043059 | 18.0885 | 22.238 | 3.4731 | 0.04526 | 0.425 | 0.3729 | 0.3088 | 0.1645
2012-10-30 22:18 | 26.5575 | 22.6753 | 22.6152 | 22.5471 | 22.4428 | 50.3842 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.048806 | 0.88272 | 0.043082 | 18.0864 | 22.2584 | 3.4735 | 0.045277 | 0.4169 | 0.3568 | 0.2887 | 0.1844
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6267 | 22.6147 | 22.5506 | 22.4063 | 50.3761 | 0.006735 | 0.32647 | 0.002199 | 48.4738 | 0.048809 | 0.88265 | 0.043081 | 18.0838 | 22.2458 | 3.4729 | 0.04528 | 0.3809 | 0.3689 | 0.3048 | 0.1605
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6308 | 22.6267 | 22.5426 | 22.4263 | 50.3675 | 0.006722 | 0.32646 | 0.002194 | 48.5653 | 0.048815 | 0.88294 | 0.043101 | 18.0875 | 22.2458 | 3.4723 | 0.045295 | 0.385 | 0.3809 | 0.2968 | 0.1805
2012-10-30 22:18 | 26.5462 | 22.648 | 22.5919 | 22.5478 | 22.3714 | 50.3727 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048834 | 0.88317 | 0.043129 | 18.0852 | 22.231 | 3.4727 | 0.045325 | 0.417 | 0.3609 | 0.3168 | 0.1404
2012-10-30 22:18 | 26.5522 | 22.6219 | 22.6259 | 22.5498 | 22.4456 | 50.3744 | 0.006725 | 0.32647 | 0.002196 | 48.5459 | 0.048887 | 0.88394 | 0.043213 | 18.0813 | 22.2531 | 3.4728 | 0.045409 | 0.3688 | 0.3728 | 0.2967 | 0.1925
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6308 | 22.6227 | 22.5786 | 22.4103 | 50.3761 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048869 | 0.88381 | 0.043191 | 18.0853 | 22.2458 | 3.4729 | 0.045387 | 0.385 | 0.3769 | 0.3328 | 0.1645
2012-10-30 22:18 | 26.5462 | 22.652 | 22.6199 | 22.5358 | 22.4035 | 50.3721 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.0489 | 0.88429 | 0.043242 | 18.0836 | 22.219 | 3.4727 | 0.045439 | 0.433 | 0.4009 | 0.3168 | 0.1845
2012-10-30 22:18 | 26.5552 | 22.677 | 22.641 | 22.5007 | 22.4245 | 50.386 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.0489 | 0.88423 | 0.043239 | 18.0824 | 22.2601 | 3.4736 | 0.045436 | 0.4169 | 0.3809 | 0.2406 | 0.1644
2012-10-30 22:18 | 26.5462 | 22.664 | 22.644 | 22.5398 | 22.3834 | 50.3686 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048774 | 0.88235 | 0.043036 | 18.0906 | 22.215 | 3.4724 | 0.04523 | 0.449 | 0.429 | 0.3248 | 0.1684
2012-10-30 22:18 | 26.5485 | 22.6022 | 22.6182 | 22.5461 | 22.3937 | 50.3709 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048954 | 0.88509 | 0.043329 | 18.0801 | 22.2052 | 3.4726 | 0.045528 | 0.397 | 0.413 | 0.3409 | 0.1885
2012-10-30 22:18 | 26.5522 | 22.5979 | 22.642 | 22.5297 | 22.4095 | 50.3802 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048935 | 0.88478 | 0.043297 | 18.0807 | 22.225 | 3.4732 | 0.045491 | 0.3729 | 0.417 | 0.3047 | 0.1845
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6227 | 22.6588 | 22.5586 | 22.3982 | 50.3784 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048976 | 0.88569 | 0.043377 | 18.0841 | 22.2539 | 3.4731 | 0.045573 | 0.3688 | 0.4049 | 0.3047 | 0.1443
2012-10-30 22:18 | 26.5515 | 22.6533 | 22.6293 | 22.5331 | 22.4449 | 50.3732 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048979 | 0.88538 | 0.043365 | 18.0768 | 22.2363 | 3.4727 | 0.045559 | 0.417 | 0.393 | 0.2968 | 0.2086
2012-10-30 22:18 | 26.5575 | 22.6393 | 22.6793 | 22.5791 | 22.4468 | 50.3646 | 0.006716 | 0.32647 | 0.002193 | 48.6109 | 0.048897 | 0.88413 | 0.043231 | 18.0814 | 22.2624 | 3.4721 | 0.045424 | 0.3769 | 0.4169 | 0.3167 | 0.1844
2012-10-30 22:18 | 26.559 | 22.6528 | 22.6368 | 22.6007 | 22.3882 | 50.3617 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048919 | 0.88458 | 0.043273 | 18.0824 | 22.2478 | 3.4719 | 0.045467 | 0.405 | 0.389 | 0.3529 | 0.1404
2012-10-30 22:18 | 26.5545 | 22.6563 | 22.6443 | 22.512 | 22.4038 | 50.3692 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048969 | 0.8854 | 0.043357 | 18.0808 | 22.2513 | 3.4725 | 0.045554 | 0.405 | 0.393 | 0.2607 | 0.1525
2012-10-30 22:18 | 26.5635 | 22.6653 | 22.6533 | 22.5731 | 22.4368 | 50.3732 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048928 | 0.88447 | 0.043275 | 18.077 | 22.2403 | 3.4727 | 0.045472 | 0.425 | 0.413 | 0.3328 | 0.1965
2012-10-30 22:18 | 26.5537 | 22.6555 | 22.6234 | 22.5874 | 22.4671 | 50.3513 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.049042 | 0.88648 | 0.043475 | 18.076 | 22.2024 | 3.4712 | 0.045674 | 0.4531 | 0.421 | 0.385 | 0.2647
2012-10-30 22:18 | 26.5552 | 22.6129 | 22.6049 | 22.5047 | 22.4325 | 50.3761 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.049023 | 0.88615 | 0.043442 | 18.0762 | 22.2159 | 3.4729 | 0.045637 | 0.397 | 0.389 | 0.2888 | 0.2166
2012-10-30 22:18 | 26.553 | 22.6708 | 22.6388 | 22.5426 | 22.3982 | 50.3767 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048966 | 0.88551 | 0.04336 | 18.0843 | 22.2378 | 3.473 | 0.045557 | 0.433 | 0.401 | 0.3048 | 0.1604
2012-10-30 22:18 | 26.556 | 22.6057 | 22.5897 | 22.5295 | 22.4133 | 50.3646 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.04879 | 0.88264 | 0.043064 | 18.0906 | 22.2488 | 3.4721 | 0.045262 | 0.3569 | 0.3409 | 0.2807 | 0.1645
2012-10-30 22:19 | 26.565 | 22.6187 | 22.6387 | 22.5506 | 22.4223 | 50.3669 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.04885 | 0.88374 | 0.043171 | 18.0908 | 22.2498 | 3.4723 | 0.045366 | 0.3689 | 0.3889 | 0.3008 | 0.1725
2012-10-30 22:19 | 26.5515 | 22.6573 | 22.6052 | 22.513 | 22.3526 | 50.3738 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048878 | 0.88391 | 0.043204 | 18.084 | 22.2403 | 3.4728 | 0.045403 | 0.417 | 0.3649 | 0.2727 | 0.1123
2012-10-30 22:19 | 26.562 | 22.6558 | 22.6478 | 22.5155 | 22.4273 | 50.3686 | 0.006719 | 0.32643 | 0.002193 | 48.5827 | 0.048859 | 0.88356 | 0.04317 | 18.0839 | 22.2789 | 3.4724 | 0.045363 | 0.3769 | 0.3689 | 0.2366 | 0.1484
2012-10-30 22:19 | 26.5507 | 22.6565 | 22.6365 | 22.5122 | 22.408 | 50.3582 | 0.006735 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4673 | 0.048982 | 0.88547 | 0.043372 | 18.0775 | 22.2235 | 3.4717 | 0.04557 | 0.433 | 0.413 | 0.2887 | 0.1845
2012-10-30 22:19 | 26.5373 | 22.603 | 22.571 | 22.5469 | 22.3866 | 50.3565 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048894 | 0.88394 | 0.043219 | 18.0787 | 22.2061 | 3.4716 | 0.045414 | 0.3969 | 0.3649 | 0.3408 | 0.1805
2012-10-30 22:19 | 26.553 | 22.6708 | 22.6027 | 22.5466 | 22.4383 | 50.3611 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.048932 | 0.88475 | 0.043292 | 18.0812 | 22.2258 | 3.4719 | 0.045488 | 0.445 | 0.3769 | 0.3208 | 0.2125
2012-10-30 22:19 | 26.55 | 22.6518 | 22.6077 | 22.5235 | 22.3912 | 50.3605 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.049004 | 0.88579 | 0.043407 | 18.0758 | 22.2428 | 3.4719 | 0.045603 | 0.409 | 0.3649 | 0.2807 | 0.1484
2012-10-30 22:19 | 26.5395 | 22.6052 | 22.6213 | 22.5451 | 22.4048 | 50.3727 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.049101 | 0.88733 | 0.043569 | 18.0716 | 22.2283 | 3.4727 | 0.045769 | 0.3769 | 0.393 | 0.3168 | 0.1765
2012-10-30 22:19 | 26.55 | 22.6358 | 22.6157 | 22.5596 | 22.4153 | 50.3553 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.049026 | 0.88611 | 0.043442 | 18.0742 | 22.2388 | 3.4715 | 0.045639 | 0.397 | 0.3769 | 0.3208 | 0.1765
2012-10-30 22:19 | 26.5425 | 22.6924 | 22.6483 | 22.5561 | 22.4479 | 50.3646 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.049013 | 0.88606 | 0.043429 | 18.0781 | 22.1872 | 3.4721 | 0.045626 | 0.5052 | 0.4611 | 0.3689 | 0.2607
2012-10-30 22:19 | 26.5388 | 22.6727 | 22.6406 | 22.5364 | 22.4241 | 50.3599 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048809 | 0.8827 | 0.043084 | 18.0847 | 22.2236 | 3.4718 | 0.045276 | 0.4491 | 0.417 | 0.3128 | 0.2005
2012-10-30 22:19 | 26.5418 | 22.6396 | 22.6596 | 22.5715 | 22.4472 | 50.3495 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048928 | 0.88455 | 0.043279 | 18.0785 | 22.2747 | 3.4711 | 0.045473 | 0.3649 | 0.3849 | 0.2968 | 0.1725
2012-10-30 22:19 | 26.526 | 22.6839 | 22.6318 | 22.5396 | 22.3712 | 50.3599 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048944 | 0.88481 | 0.043306 | 18.0779 | 22.2549 | 3.4718 | 0.045505 | 0.429 | 0.3769 | 0.2847 | 0.1163
2012-10-30 22:19 | 26.526 | 22.6478 | 22.6398 | 22.5236 | 22.4033 | 50.3553 | 0.00671 | 0.32638 | 0.00219 | 48.6414 | 0.048784 | 0.88244 | 0.043049 | 18.0886 | 22.2509 | 3.4715 | 0.045239 | 0.3969 | 0.3889 | 0.2727 | 0.1524
2012-10-30 22:19 | 26.5283 | 22.6461 | 22.6501 | 22.5459 | 22.3896 | 50.3669 | 0.006741 | 0.32643 | 0.0022 | 48.4241 | 0.048859 | 0.88345 | 0.043164 | 18.0816 | 22.2653 | 3.4723 | 0.045364 | 0.3808 | 0.3848 | 0.2806 | 0.1243
2012-10-30 22:19 | 26.532 | 22.6378 | 22.6418 | 22.5216 | 22.4254 | 50.3657 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048796 | 0.88264 | 0.043069 | 18.0883 | 22.2569 | 3.4722 | 0.045269 | 0.3809 | 0.3849 | 0.2647 | 0.1685
2012-10-30 22:19 | 26.5268 | 22.6406 | 22.6567 | 22.5284 | 22.3801 | 50.3628 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.049161 | 0.88821 | 0.043666 | 18.0675 | 22.3159 | 3.472 | 0.045862 | 0.3247 | 0.3408 | 0.2125 | 0.0642
2012-10-30 22:19 | 26.523 | 22.6208 | 22.5967 | 22.5166 | 22.4524 | 50.3519 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.048843 | 0.88338 | 0.043147 | 18.086 | 22.2359 | 3.4713 | 0.045347 | 0.3849 | 0.3608 | 0.2807 | 0.2165
2012-10-30 22:19 | 26.532 | 22.6538 | 22.6619 | 22.5296 | 22.3973 | 50.3594 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048998 | 0.88576 | 0.0434 | 18.0775 | 22.2128 | 3.4718 | 0.045597 | 0.441 | 0.4491 | 0.3168 | 0.1845
2012-10-30 22:19 | 26.5253 | 22.6191 | 22.583 | 22.4988 | 22.4026 | 50.3634 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048988 | 0.88575 | 0.043391 | 18.0809 | 22.2262 | 3.4721 | 0.045587 | 0.3929 | 0.3568 | 0.2726 | 0.1764
2012-10-30 22:19 | 26.523 | 22.6008 | 22.6048 | 22.4765 | 22.3843 | 50.3576 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.048749 | 0.8818 | 0.042987 | 18.0886 | 22.2519 | 3.4717 | 0.045185 | 0.3489 | 0.3529 | 0.2246 | 0.1324
2012-10-30 22:19 | 26.5275 | 22.5932 | 22.6253 | 22.5411 | 22.4128 | 50.3599 | 0.006722 | 0.32646 | 0.002194 | 48.5653 | 0.049114 | 0.88751 | 0.043589 | 18.0703 | 22.2685 | 3.4718 | 0.045783 | 0.3247 | 0.3568 | 0.2726 | 0.1443
2012-10-30 22:19 | 26.5238 | 22.6537 | 22.6216 | 22.5174 | 22.3971 | 50.3536 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048865 | 0.88397 | 0.043195 | 18.09 | 22.2527 | 3.4714 | 0.045392 | 0.401 | 0.3689 | 0.2647 | 0.1444
2012-10-30 22:19 | 26.5208 | 22.6466 | 22.6106 | 22.5344 | 22.4342 | 50.3455 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.048988 | 0.88546 | 0.043377 | 18.075 | 22.2537 | 3.4708 | 0.045576 | 0.3929 | 0.3569 | 0.2807 | 0.1805
2012-10-30 22:19 | 26.5223 | 22.6201 | 22.6201 | 22.5199 | 22.3836 | 50.3617 | 0.006747 | 0.32644 | 0.002203 | 48.3833 | 0.04885 | 0.88338 | 0.043153 | 18.0834 | 22.2392 | 3.4719 | 0.045356 | 0.3809 | 0.3809 | 0.2807 | 0.1444
2012-10-30 22:19 | 26.526 | 22.6559 | 22.6198 | 22.5236 | 22.4073 | 50.3386 | 0.006754 | 0.32638 | 0.002204 | 48.3245 | 0.04895 | 0.88508 | 0.043325 | 18.0813 | 22.271 | 3.4703 | 0.045529 | 0.3849 | 0.3488 | 0.2526 | 0.1363
2012-10-30 22:20 | 26.526 | 22.6278 | 22.6118 | 22.5396 | 22.3953 | 50.353 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048683 | 0.88086 | 0.042883 | 18.0938 | 22.2228 | 3.4713 | 0.04508 | 0.405 | 0.389 | 0.3168 | 0.1725
2012-10-30 22:20 | 26.523 | 22.6248 | 22.6168 | 22.5406 | 22.4123 | 50.3438 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.049142 | 0.88807 | 0.043642 | 18.0715 | 22.2198 | 3.4707 | 0.045835 | 0.405 | 0.397 | 0.3208 | 0.1925
2012-10-30 22:20 | 26.5148 | 22.6366 | 22.6086 | 22.4883 | 22.4162 | 50.3652 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048812 | 0.88285 | 0.043094 | 18.0868 | 22.2598 | 3.4722 | 0.045293 | 0.3768 | 0.3488 | 0.2285 | 0.1564
2012-10-30 22:20 | 26.5193 | 22.6171 | 22.6211 | 22.5289 | 22.3846 | 50.3617 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048711 | 0.88128 | 0.042928 | 18.092 | 22.2643 | 3.4719 | 0.045125 | 0.3528 | 0.3568 | 0.2646 | 0.1203
2012-10-30 22:20 | 26.5275 | 22.6493 | 22.6413 | 22.5531 | 22.4329 | 50.3611 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.048721 | 0.88122 | 0.042934 | 18.0871 | 22.2524 | 3.4719 | 0.04513 | 0.3969 | 0.3889 | 0.3007 | 0.1805
2012-10-30 22:20 | 26.5328 | 22.6627 | 22.6426 | 22.5705 | 22.3821 | 50.3582 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048686 | 0.88082 | 0.042884 | 18.0918 | 22.2698 | 3.4717 | 0.045079 | 0.3929 | 0.3728 | 0.3007 | 0.1123
2012-10-30 22:20 | 26.5245 | 22.6463 | 22.6503 | 22.5181 | 22.4138 | 50.3547 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048717 | 0.88137 | 0.042938 | 18.0916 | 22.2374 | 3.4715 | 0.045133 | 0.4089 | 0.4129 | 0.2807 | 0.1764
2012-10-30 22:20 | 26.5335 | 22.6593 | 22.6353 | 22.5712 | 22.4269 | 50.3524 | 0.006716 | 0.32641 | 0.002192 | 48.6023 | 0.04868 | 0.88063 | 0.042869 | 18.0902 | 22.2664 | 3.4713 | 0.045061 | 0.3929 | 0.3689 | 0.3048 | 0.1605
2012-10-30 22:20 | 26.5223 | 22.6441 | 22.6241 | 22.5159 | 22.3996 | 50.3495 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048705 | 0.88112 | 0.042915 | 18.091 | 22.2151 | 3.4711 | 0.04511 | 0.429 | 0.409 | 0.3008 | 0.1845
2012-10-30 22:20 | 26.5283 | 22.6541 | 22.6221 | 22.5219 | 22.3816 | 50.3542 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048686 | 0.88106 | 0.042895 | 18.0969 | 22.2492 | 3.4714 | 0.045094 | 0.4049 | 0.3729 | 0.2727 | 0.1324
2012-10-30 22:20 | 26.5268 | 22.6366 | 22.6366 | 22.5204 | 22.4041 | 50.3571 | 0.006725 | 0.32647 | 0.002196 | 48.5459 | 0.048651 | 0.88033 | 0.042829 | 18.0947 | 22.2397 | 3.4716 | 0.045025 | 0.3969 | 0.3969 | 0.2807 | 0.1644
2012-10-30 22:20 | 26.5298 | 22.6356 | 22.6637 | 22.5154 | 22.4071 | 50.3443 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048667 | 0.88053 | 0.042853 | 18.0929 | 22.2627 | 3.4707 | 0.045048 | 0.3729 | 0.401 | 0.2527 | 0.1444
2012-10-30 22:20 | 26.5305 | 22.6483 | 22.6203 | 22.504 | 22.4239 | 50.3495 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.04868 | 0.88076 | 0.042875 | 18.0929 | 22.2514 | 3.4711 | 0.045068 | 0.3969 | 0.3689 | 0.2526 | 0.1725
2012-10-30 22:20 | 26.5223 | 22.6401 | 22.6401 | 22.5359 | 22.3675 | 50.3513 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048708 | 0.88109 | 0.042916 | 18.0893 | 22.2392 | 3.4712 | 0.045114 | 0.4009 | 0.4009 | 0.2967 | 0.1283
2012-10-30 22:20 | 26.526 | 22.6038 | 22.6278 | 22.5356 | 22.3993 | 50.3478 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.048667 | 0.8805 | 0.042851 | 18.0923 | 22.2509 | 3.471 | 0.045043 | 0.3529 | 0.3769 | 0.2847 | 0.1484
2012-10-30 22:20 | 26.5238 | 22.6336 | 22.6056 | 22.5254 | 22.4091 | 50.3495 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048677 | 0.8808 | 0.042875 | 18.0949 | 22.2527 | 3.4711 | 0.045072 | 0.3809 | 0.3529 | 0.2727 | 0.1564
2012-10-30 22:20 | 26.5208 | 22.6667 | 22.6026 | 22.5424 | 22.4142 | 50.3553 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.048689 | 0.88076 | 0.042883 | 18.0895 | 22.2337 | 3.4715 | 0.045081 | 0.433 | 0.3689 | 0.3087 | 0.1805
2012-10-30 22:20 | 26.5171 | 22.6149 | 22.6309 | 22.5307 | 22.3904 | 50.349 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048695 | 0.88091 | 0.042896 | 18.0903 | 22.25 | 3.4711 | 0.04509 | 0.3649 | 0.3809 | 0.2807 | 0.1404
2012-10-30 22:20 | 26.523 | 22.6368 | 22.5967 | 22.5206 | 22.4083 | 50.3565 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048699 | 0.88088 | 0.042898 | 18.0882 | 22.2519 | 3.4716 | 0.045093 | 0.3849 | 0.3448 | 0.2687 | 0.1564
2012-10-30 22:20 | 26.5245 | 22.6223 | 22.6063 | 22.5221 | 22.3938 | 50.3588 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048658 | 0.88036 | 0.042836 | 18.0927 | 22.2775 | 3.4717 | 0.04503 | 0.3448 | 0.3288 | 0.2446 | 0.1163
2012-10-30 22:20 | 26.5171 | 22.6269 | 22.6269 | 22.5427 | 22.4024 | 50.3467 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048686 | 0.88086 | 0.042886 | 18.0927 | 22.242 | 3.4709 | 0.045082 | 0.3849 | 0.3849 | 0.3007 | 0.1604
2012-10-30 22:20 | 26.5223 | 22.6001 | 22.6281 | 22.5239 | 22.4237 | 50.3536 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.048636 | 0.8802 | 0.042809 | 18.0976 | 22.2272 | 3.4714 | 0.045009 | 0.3729 | 0.4009 | 0.2967 | 0.1965
2012-10-30 22:20 | 26.5215 | 22.6073 | 22.6433 | 22.5552 | 22.4229 | 50.3524 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.04867 | 0.88065 | 0.042861 | 18.0942 | 22.2504 | 3.4713 | 0.045056 | 0.3569 | 0.3929 | 0.3048 | 0.1725
2012-10-30 22:20 | 26.5208 | 22.6106 | 22.6226 | 22.5464 | 22.4262 | 50.3605 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048639 | 0.88027 | 0.042815 | 18.098 | 22.2457 | 3.4719 | 0.045009 | 0.3649 | 0.3769 | 0.3007 | 0.1805
2012-10-30 22:20 | 26.5193 | 22.6291 | 22.6051 | 22.5369 | 22.4006 | 50.3351 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048633 | 0.88031 | 0.042812 | 18.1011 | 22.2362 | 3.4701 | 0.045009 | 0.3929 | 0.3689 | 0.3007 | 0.1644
2012-10-30 22:21 | 26.5171 | 22.655 | 22.6029 | 22.4987 | 22.4385 | 50.3426 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.048655 | 0.88034 | 0.042833 | 18.0935 | 22.246 | 3.4706 | 0.045031 | 0.409 | 0.3569 | 0.2527 | 0.1925
2012-10-30 22:21 | 26.5208 | 22.6266 | 22.6426 | 22.5224 | 22.4302 | 50.3588 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048727 | 0.8814 | 0.042948 | 18.0885 | 22.2618 | 3.4717 | 0.045144 | 0.3648 | 0.3808 | 0.2606 | 0.1684
2012-10-30 22:21 | 26.5156 | 22.6575 | 22.6214 | 22.5132 | 22.3849 | 50.3472 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048661 | 0.88046 | 0.042844 | 18.0937 | 22.2566 | 3.4709 | 0.045039 | 0.4009 | 0.3648 | 0.2566 | 0.1283
2012-10-30 22:21 | 26.5133 | 22.6351 | 22.6231 | 22.4668 | 22.3906 | 50.3449 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.04867 | 0.88067 | 0.042862 | 18.0948 | 22.3144 | 3.4708 | 0.04506 | 0.3207 | 0.3087 | 0.1524 | 0.0762
2012-10-30 22:21 | 26.5073 | 22.5931 | 22.6091 | 22.5089 | 22.4087 | 50.3438 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048636 | 0.88037 | 0.042818 | 18.1012 | 22.2563 | 3.4707 | 0.045015 | 0.3368 | 0.3528 | 0.2526 | 0.1524
2012-10-30 22:21 | 26.5036 | 22.6254 | 22.6054 | 22.5333 | 22.433 | 50.3455 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048661 | 0.88057 | 0.04285 | 18.0961 | 22.2085 | 3.4708 | 0.045048 | 0.4169 | 0.3969 | 0.3248 | 0.2245
2012-10-30 22:21 | 26.4991 | 22.629 | 22.6209 | 22.5408 | 22.3644 | 50.3461 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.048667 | 0.88049 | 0.042851 | 18.0921 | 22.2481 | 3.4709 | 0.045045 | 0.3809 | 0.3728 | 0.2927 | 0.1163
2012-10-30 22:21 | 26.5051 | 22.6229 | 22.6309 | 22.5147 | 22.4145 | 50.3449 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048642 | 0.88011 | 0.04281 | 18.0936 | 22.21 | 3.4708 | 0.045009 | 0.4129 | 0.4209 | 0.3047 | 0.2045
2012-10-30 22:21 | 26.5013 | 22.6111 | 22.6312 | 22.5229 | 22.4147 | 50.3449 | 0.00671 | 0.32625 | 0.002189 | 48.6221 | 0.048677 | 0.88066 | 0.042868 | 18.0919 | 22.2383 | 3.4708 | 0.045057 | 0.3728 | 0.3929 | 0.2846 | 0.1764
2012-10-30 22:21 | 26.4991 | 22.6209 | 22.5568 | 22.5087 | 22.3564 | 50.3519 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.048648 | 0.8802 | 0.04282 | 18.0932 | 22.1799 | 3.4713 | 0.045012 | 0.441 | 0.3769 | 0.3288 | 0.1765
2012-10-30 22:21 | 26.4871 | 22.6089 | 22.6089 | 22.4847 | 22.3885 | 50.3449 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.048664 | 0.88056 | 0.042851 | 18.0946 | 22.2 | 3.4708 | 0.045044 | 0.4089 | 0.4089 | 0.2847 | 0.1885
2012-10-30 22:21 | 26.4916 | 22.6455 | 22.5894 | 22.4932 | 22.417 | 50.3484 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048667 | 0.88052 | 0.042852 | 18.0926 | 22.2125 | 3.471 | 0.045047 | 0.433 | 0.3769 | 0.2807 | 0.2045
2012-10-30 22:21 | 26.4849 | 22.6067 | 22.5627 | 22.4785 | 22.4304 | 50.3438 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.048658 | 0.88057 | 0.042847 | 18.0972 | 22.2178 | 3.4707 | 0.04504 | 0.3889 | 0.3449 | 0.2607 | 0.2126
2012-10-30 22:21 | 26.4841 | 22.622 | 22.5578 | 22.4737 | 22.3574 | 50.3415 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.04867 | 0.88072 | 0.042864 | 18.0957 | 22.213 | 3.4705 | 0.045056 | 0.409 | 0.3448 | 0.2607 | 0.1444
2012-10-30 22:21 | 26.4871 | 22.6009 | 22.5889 | 22.4887 | 22.3764 | 50.3357 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048651 | 0.88043 | 0.042834 | 18.0968 | 22.212 | 3.4701 | 0.045031 | 0.3889 | 0.3769 | 0.2767 | 0.1644
2012-10-30 22:21 | 26.4856 | 22.6355 | 22.5634 | 22.5233 | 22.379 | 50.3472 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048711 | 0.88116 | 0.042922 | 18.0897 | 22.2667 | 3.4709 | 0.045117 | 0.3688 | 0.2967 | 0.2566 | 0.1123
2012-10-30 22:21 | 26.4849 | 22.6388 | 22.6067 | 22.5105 | 22.3823 | 50.3484 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.048683 | 0.88062 | 0.042871 | 18.0888 | 22.27 | 3.471 | 0.045064 | 0.3688 | 0.3367 | 0.2405 | 0.1123
2012-10-30 22:21 | 26.4856 | 22.6315 | 22.5994 | 22.4832 | 22.407 | 50.3432 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.04867 | 0.88046 | 0.042852 | 18.0903 | 22.2747 | 3.4707 | 0.045052 | 0.3568 | 0.3247 | 0.2085 | 0.1323
2012-10-30 22:21 | 26.4901 | 22.628 | 22.5959 | 22.5117 | 22.4035 | 50.3426 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048692 | 0.88076 | 0.042886 | 18.0884 | 22.2511 | 3.4706 | 0.045079 | 0.3769 | 0.3448 | 0.2606 | 0.1524
2012-10-30 22:21 | 26.4826 | 22.6285 | 22.6125 | 22.4962 | 22.392 | 50.3484 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048658 | 0.88053 | 0.042845 | 18.0963 | 22.2356 | 3.471 | 0.045039 | 0.3929 | 0.3769 | 0.2606 | 0.1564
2012-10-30 22:21 | 26.4826 | 22.6565 | 22.5724 | 22.5002 | 22.376 | 50.3478 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048765 | 0.882 | 0.043011 | 18.0868 | 22.2476 | 3.471 | 0.045208 | 0.4089 | 0.3248 | 0.2526 | 0.1284
2012-10-30 22:21 | 26.4849 | 22.6107 | 22.5867 | 22.4905 | 22.3742 | 50.3282 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048683 | 0.88076 | 0.042878 | 18.0917 | 22.2379 | 3.4696 | 0.045072 | 0.3728 | 0.3488 | 0.2526 | 0.1363
2012-10-30 22:21 | 26.4916 | 22.6174 | 22.5774 | 22.5213 | 22.401 | 50.3443 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048727 | 0.88119 | 0.042938 | 18.0843 | 22.2687 | 3.4707 | 0.045135 | 0.3487 | 0.3087 | 0.2526 | 0.1323
2012-10-30 22:21 | 26.4811 | 22.639 | 22.5468 | 22.4907 | 22.3985 | 50.3472 | 0.006725 | 0.32649 | 0.002196 | 48.548 | 0.04873 | 0.88134 | 0.042948 | 18.0861 | 22.2261 | 3.4709 | 0.045144 | 0.4129 | 0.3207 | 0.2646 | 0.1724
2012-10-30 22:21 | 26.4796 | 22.6175 | 22.5894 | 22.4972 | 22.3369 | 50.3339 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048689 | 0.88086 | 0.042888 | 18.0916 | 22.2406 | 3.47 | 0.045087 | 0.3769 | 0.3488 | 0.2566 | 0.0963
2012-10-30 22:22 | 26.4841 | 22.65 | 22.5859 | 22.4817 | 22.4176 | 50.3455 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.04868 | 0.88069 | 0.042872 | 18.0914 | 22.2531 | 3.4708 | 0.045064 | 0.3969 | 0.3328 | 0.2286 | 0.1645
2012-10-30 22:22 | 26.4789 | 22.6168 | 22.5887 | 22.4765 | 22.3682 | 50.3519 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048664 | 0.88031 | 0.04284 | 18.0896 | 22.1918 | 3.4713 | 0.045039 | 0.425 | 0.3969 | 0.2847 | 0.1764
2012-10-30 22:22 | 26.4864 | 22.6643 | 22.5521 | 22.504 | 22.3677 | 50.3455 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048667 | 0.88056 | 0.042854 | 18.0935 | 22.1953 | 3.4708 | 0.045047 | 0.469 | 0.3568 | 0.3087 | 0.1724
2012-10-30 22:22 | 26.4826 | 22.5924 | 22.5604 | 22.4922 | 22.3399 | 50.3542 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048651 | 0.88002 | 0.042814 | 18.0885 | 22.2035 | 3.4714 | 0.045011 | 0.3889 | 0.3569 | 0.2887 | 0.1364
2012-10-30 22:22 | 26.4849 | 22.6308 | 22.5827 | 22.5146 | 22.3662 | 50.3374 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048689 | 0.88083 | 0.042887 | 18.091 | 22.2138 | 3.4703 | 0.045086 | 0.417 | 0.3689 | 0.3008 | 0.1524
2012-10-30 22:22 | 26.4849 | 22.5907 | 22.5747 | 22.5065 | 22.3662 | 50.3472 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.048692 | 0.88096 | 0.042896 | 18.0925 | 22.1737 | 3.4709 | 0.045095 | 0.417 | 0.401 | 0.3328 | 0.1925
2012-10-30 22:22 | 26.4856 | 22.5954 | 22.5313 | 22.5233 | 22.391 | 50.3455 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.04867 | 0.88047 | 0.042853 | 18.0906 | 22.2226 | 3.4708 | 0.045051 | 0.3728 | 0.3087 | 0.3007 | 0.1684
2012-10-30 22:22 | 26.4901 | 22.6079 | 22.5879 | 22.5037 | 22.3794 | 50.3334 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048683 | 0.88072 | 0.042876 | 18.0909 | 22.211 | 3.47 | 0.045073 | 0.3969 | 0.3769 | 0.2927 | 0.1684
2012-10-30 22:22 | 26.4871 | 22.6089 | 22.5769 | 22.5328 | 22.3684 | 50.3322 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.04868 | 0.88088 | 0.042881 | 18.0952 | 22.2401 | 3.4699 | 0.045076 | 0.3688 | 0.3368 | 0.2927 | 0.1283
2012-10-30 22:22 | 26.4804 | 22.6303 | 22.5902 | 22.494 | 22.3577 | 50.3264 | 0.006713 | 0.32638 | 0.002191 | 48.6197 | 0.048664 | 0.8805 | 0.042849 | 18.0935 | 22.2053 | 3.4695 | 0.04504 | 0.425 | 0.3849 | 0.2887 | 0.1524
2012-10-30 22:22 | 26.4774 | 22.6273 | 22.5592 | 22.491 | 22.3708 | 50.3576 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048673 | 0.88066 | 0.042864 | 18.0934 | 22.2224 | 3.4717 | 0.045062 | 0.4049 | 0.3368 | 0.2686 | 0.1484
2012-10-30 22:22 | 26.4849 | 22.6188 | 22.5627 | 22.5186 | 22.3943 | 50.3386 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048708 | 0.88114 | 0.042918 | 18.0902 | 22.2299 | 3.4703 | 0.045113 | 0.3889 | 0.3328 | 0.2887 | 0.1644
2012-10-30 22:22 | 26.4856 | 22.6195 | 22.6155 | 22.4832 | 22.3749 | 50.3432 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.04868 | 0.88083 | 0.042879 | 18.0943 | 22.2185 | 3.4707 | 0.045073 | 0.401 | 0.397 | 0.2647 | 0.1564
2012-10-30 22:22 | 26.4804 | 22.6223 | 22.5782 | 22.482 | 22.3697 | 50.327 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048664 | 0.88054 | 0.042851 | 18.0943 | 22.2414 | 3.4695 | 0.045048 | 0.3809 | 0.3368 | 0.2406 | 0.1283
2012-10-30 22:22 | 26.4841 | 22.626 | 22.5939 | 22.5138 | 22.3855 | 50.3328 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048677 | 0.88046 | 0.042858 | 18.0877 | 22.217 | 3.4699 | 0.045054 | 0.409 | 0.3769 | 0.2968 | 0.1685
2012-10-30 22:22 | 26.4766 | 22.5904 | 22.5984 | 22.5063 | 22.3619 | 50.327 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.048708 | 0.88115 | 0.042919 | 18.0905 | 22.1975 | 3.4695 | 0.045115 | 0.3929 | 0.4009 | 0.3088 | 0.1644
2012-10-30 22:22 | 26.4781 | 22.656 | 22.608 | 22.4757 | 22.3715 | 50.3374 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048758 | 0.88174 | 0.042992 | 18.0841 | 22.2471 | 3.4703 | 0.045189 | 0.4089 | 0.3609 | 0.2286 | 0.1244
2012-10-30 22:22 | 26.4796 | 22.6375 | 22.5694 | 22.4972 | 22.401 | 50.3299 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048727 | 0.88153 | 0.042954 | 18.0911 | 22.1564 | 3.4697 | 0.045151 | 0.4811 | 0.413 | 0.3408 | 0.2446
2012-10-30 22:22 | 26.4804 | 22.6423 | 22.6062 | 22.482 | 22.3297 | 50.3368 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048721 | 0.88125 | 0.042935 | 18.0877 | 22.2174 | 3.4702 | 0.045132 | 0.4249 | 0.3888 | 0.2646 | 0.1123
2012-10-30 22:22 | 26.4804 | 22.6623 | 22.5942 | 22.5261 | 22.3537 | 50.3386 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048736 | 0.88173 | 0.042972 | 18.0919 | 22.2494 | 3.4703 | 0.045167 | 0.4129 | 0.3448 | 0.2767 | 0.1043
2012-10-30 22:22 | 26.4826 | 22.6445 | 22.5964 | 22.4882 | 22.384 | 50.3357 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048815 | 0.88309 | 0.043108 | 18.0905 | 22.2075 | 3.4701 | 0.045305 | 0.437 | 0.3889 | 0.2807 | 0.1765
2012-10-30 22:22 | 26.4692 | 22.5991 | 22.551 | 22.5149 | 22.3826 | 50.3259 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048711 | 0.88141 | 0.042934 | 18.0947 | 22.2062 | 3.4695 | 0.045131 | 0.3929 | 0.3448 | 0.3087 | 0.1764
2012-10-30 22:22 | 26.4796 | 22.5854 | 22.5934 | 22.4892 | 22.377 | 50.3316 | 0.006716 | 0.32641 | 0.002192 | 48.6023 | 0.048768 | 0.88208 | 0.043017 | 18.0872 | 22.2486 | 3.4699 | 0.045209 | 0.3368 | 0.3448 | 0.2406 | 0.1284
2012-10-30 22:22 | 26.4834 | 22.6173 | 22.5852 | 22.5131 | 22.3246 | 50.3311 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048812 | 0.8829 | 0.043096 | 18.0877 | 22.2204 | 3.4698 | 0.045294 | 0.3969 | 0.3648 | 0.2927 | 0.1042
2012-10-30 22:22 | 26.4729 | 22.5507 | 22.5707 | 22.4985 | 22.3863 | 50.3287 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048847 | 0.88333 | 0.043148 | 18.0836 | 22.246 | 3.4697 | 0.045348 | 0.3047 | 0.3247 | 0.2525 | 0.1403
2012-10-30 22:23 | 26.4856 | 22.6034 | 22.5794 | 22.4631 | 22.395 | 50.3195 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048821 | 0.8828 | 0.043099 | 18.0823 | 22.2627 | 3.469 | 0.045296 | 0.3407 | 0.3167 | 0.2004 | 0.1323
2012-10-30 22:23 | 26.4856 | 22.6114 | 22.5914 | 22.4912 | 22.3629 | 50.3368 | 0.006738 | 0.32649 | 0.0022 | 48.4543 | 0.048743 | 0.8816 | 0.042972 | 18.0867 | 22.2506 | 3.4702 | 0.045172 | 0.3608 | 0.3408 | 0.2406 | 0.1123
2012-10-30 22:23 | 26.4834 | 22.6213 | 22.5932 | 22.489 | 22.3888 | 50.3397 | 0.006747 | 0.32637 | 0.002202 | 48.3726 | 0.04878 | 0.88229 | 0.043038 | 18.0872 | 22.2163 | 3.4704 | 0.04524 | 0.405 | 0.3769 | 0.2727 | 0.1725
2012-10-30 22:23 | 26.4856 | 22.5994 | 22.5834 | 22.4832 | 22.3589 | 50.3351 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048714 | 0.88121 | 0.042927 | 18.0894 | 22.2386 | 3.4701 | 0.045121 | 0.3608 | 0.3448 | 0.2446 | 0.1203
2012-10-30 22:23 | 26.4819 | 22.6037 | 22.5837 | 22.4514 | 22.3753 | 50.3259 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048771 | 0.88216 | 0.043024 | 18.0878 | 22.2911 | 3.4695 | 0.045221 | 0.3126 | 0.2926 | 0.1603 | 0.0842
2012-10-30 22:23 | 26.4931 | 22.6189 | 22.6109 | 22.4827 | 22.3744 | 50.3351 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048837 | 0.88307 | 0.043127 | 18.082 | 22.2581 | 3.4701 | 0.045324 | 0.3608 | 0.3528 | 0.2246 | 0.1163
2012-10-30 22:23 | 26.4766 | 22.5864 | 22.5704 | 22.5022 | 22.394 | 50.3391 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.048733 | 0.88171 | 0.042969 | 18.0927 | 22.2537 | 3.4704 | 0.045167 | 0.3327 | 0.3167 | 0.2485 | 0.1403
2012-10-30 22:23 | 26.4796 | 22.6095 | 22.6095 | 22.4531 | 22.3329 | 50.3276 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048793 | 0.88232 | 0.043051 | 18.0829 | 22.2647 | 3.4696 | 0.045248 | 0.3448 | 0.3448 | 0.1884 | 0.0682
2012-10-30 22:23 | 26.4894 | 22.5792 | 22.6032 | 22.487 | 22.3627 | 50.3345 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048765 | 0.88203 | 0.043012 | 18.0874 | 22.2665 | 3.4701 | 0.045204 | 0.3127 | 0.3367 | 0.2205 | 0.0962
2012-10-30 22:23 | 26.4916 | 22.5854 | 22.5894 | 22.4772 | 22.3529 | 50.342 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048799 | 0.8827 | 0.043075 | 18.0884 | 22.2446 | 3.4706 | 0.04527 | 0.3408 | 0.3448 | 0.2326 | 0.1083
2012-10-30 22:23 | 26.5006 | 22.6144 | 22.6024 | 22.5062 | 22.3859 | 50.3334 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048727 | 0.88147 | 0.042951 | 18.0899 | 22.2656 | 3.47 | 0.045146 | 0.3488 | 0.3368 | 0.2406 | 0.1203
2012-10-30 22:23 | 26.4976 | 22.5794 | 22.5633 | 22.4711 | 22.403 | 50.3345 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048749 | 0.88192 | 0.042993 | 18.091 | 22.2787 | 3.4701 | 0.045187 | 0.3007 | 0.2846 | 0.1924 | 0.1243
2012-10-30 22:23 | 26.5006 | 22.6184 | 22.5984 | 22.4982 | 22.3779 | 50.3368 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048809 | 0.88281 | 0.043089 | 18.0871 | 22.2456 | 3.4702 | 0.045287 | 0.3728 | 0.3528 | 0.2526 | 0.1323
2012-10-30 22:23 | 26.4976 | 22.5874 | 22.5794 | 22.4751 | 22.3549 | 50.3363 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048837 | 0.8831 | 0.043128 | 18.0826 | 22.2426 | 3.4702 | 0.045324 | 0.3448 | 0.3368 | 0.2325 | 0.1123
2012-10-30 22:23 | 26.4998 | 22.6417 | 22.6256 | 22.4934 | 22.3571 | 50.3339 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048777 | 0.88235 | 0.043038 | 18.0894 | 22.2327 | 3.47 | 0.045236 | 0.409 | 0.3929 | 0.2607 | 0.1244
2012-10-30 22:23 | 26.4968 | 22.6026 | 22.6026 | 22.4784 | 22.33 | 50.3432 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048837 | 0.88313 | 0.043129 | 18.0832 | 22.2017 | 3.4707 | 0.045329 | 0.4009 | 0.4009 | 0.2767 | 0.1283
2012-10-30 22:23 | 26.5021 | 22.6079 | 22.5598 | 22.4636 | 22.3674 | 50.3235 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048765 | 0.88199 | 0.04301 | 18.0865 | 22.2631 | 3.4693 | 0.045209 | 0.3448 | 0.2967 | 0.2005 | 0.1043
2012-10-30 22:23 | 26.5066 | 22.6124 | 22.5803 | 22.4841 | 22.3959 | 50.338 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.04879 | 0.88252 | 0.043058 | 18.0882 | 22.2436 | 3.4703 | 0.045254 | 0.3688 | 0.3367 | 0.2405 | 0.1523
2012-10-30 22:23 | 26.5096 | 22.5633 | 22.5833 | 22.4871 | 22.423 | 50.3287 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048771 | 0.88226 | 0.043029 | 18.0899 | 22.2466 | 3.4697 | 0.045224 | 0.3167 | 0.3367 | 0.2405 | 0.1764
2012-10-30 22:23 | 26.5156 | 22.5613 | 22.5573 | 22.4571 | 22.421 | 50.3328 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048799 | 0.88248 | 0.043064 | 18.084 | 22.2806 | 3.4699 | 0.045263 | 0.2807 | 0.2767 | 0.1765 | 0.1404
2012-10-30 22:23 | 26.5036 | 22.5373 | 22.5773 | 22.4811 | 22.3729 | 50.3218 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048708 | 0.88132 | 0.042928 | 18.094 | 22.2245 | 3.4692 | 0.045123 | 0.3128 | 0.3528 | 0.2566 | 0.1484
2012-10-30 22:23 | 26.5163 | 22.5299 | 22.566 | 22.4898 | 22.3816 | 50.3299 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048721 | 0.88166 | 0.042955 | 18.096 | 22.2172 | 3.4697 | 0.045152 | 0.3127 | 0.3488 | 0.2726 | 0.1644
2012-10-30 22:23 | 26.5141 | 22.5718 | 22.5558 | 22.4556 | 22.3593 | 50.3224 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048768 | 0.88218 | 0.043022 | 18.0892 | 22.243 | 3.4692 | 0.045219 | 0.3288 | 0.3128 | 0.2126 | 0.1163
2012-10-30 22:23 | 26.5193 | 22.565 | 22.5971 | 22.4888 | 22.3846 | 50.3183 | 0.006741 | 0.32643 | 0.0022 | 48.4241 | 0.048815 | 0.88307 | 0.043107 | 18.0902 | 22.2081 | 3.4689 | 0.045307 | 0.3569 | 0.389 | 0.2807 | 0.1765
2012-10-30 22:23 | 26.5156 | 22.5813 | 22.6054 | 22.4931 | 22.3448 | 50.3212 | 0.006725 | 0.32646 | 0.002195 | 48.5436 | 0.048825 | 0.88309 | 0.043117 | 18.0868 | 22.2084 | 3.4691 | 0.045312 | 0.3729 | 0.397 | 0.2847 | 0.1364
2012-10-30 22:23 | 26.5208 | 22.5304 | 22.5785 | 22.5144 | 22.3941 | 50.3259 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048771 | 0.88216 | 0.043024 | 18.0878 | 22.2096 | 3.4695 | 0.045217 | 0.3208 | 0.3689 | 0.3048 | 0.1845
2012-10-30 22:23 | 26.5215 | 22.5872 | 22.5632 | 22.475 | 22.3908 | 50.327 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048768 | 0.88229 | 0.043028 | 18.0916 | 22.2224 | 3.4695 | 0.045226 | 0.3648 | 0.3408 | 0.2526 | 0.1684
2012-10-30 22:24 | 26.5223 | 22.576 | 22.56 | 22.4638 | 22.3716 | 50.3374 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048812 | 0.88261 | 0.043082 | 18.0818 | 22.175 | 3.4703 | 0.045278 | 0.401 | 0.385 | 0.2888 | 0.1966
2012-10-30 22:24 | 26.529 | 22.5747 | 22.5747 | 22.4945 | 22.3662 | 50.3235 | 0.006741 | 0.32646 | 0.002201 | 48.4284 | 0.048818 | 0.88299 | 0.043106 | 18.0873 | 22.1978 | 3.4693 | 0.045307 | 0.3769 | 0.3769 | 0.2967 | 0.1684
2012-10-30 22:24 | 26.532 | 22.5857 | 22.5737 | 22.4855 | 22.3492 | 50.3207 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.048796 | 0.88248 | 0.043061 | 18.0851 | 22.2248 | 3.4691 | 0.045261 | 0.3609 | 0.3489 | 0.2607 | 0.1244
2012-10-30 22:24 | 26.52 | 22.5176 | 22.5497 | 22.4735 | 22.3612 | 50.3322 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.04884 | 0.88314 | 0.043133 | 18.0824 | 22.2209 | 3.4699 | 0.045328 | 0.2967 | 0.3288 | 0.2526 | 0.1403
2012-10-30 22:24 | 26.5358 | 22.6095 | 22.5735 | 22.5093 | 22.3409 | 50.3287 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.048787 | 0.88235 | 0.043047 | 18.0857 | 22.1564 | 3.4697 | 0.045243 | 0.4531 | 0.4171 | 0.3529 | 0.1845
2012-10-30 22:24 | 26.5268 | 22.5725 | 22.5524 | 22.4683 | 22.4041 | 50.3149 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048787 | 0.88241 | 0.04305 | 18.0869 | 22.1875 | 3.4687 | 0.045245 | 0.385 | 0.3649 | 0.2808 | 0.2166
2012-10-30 22:24 | 26.526 | 22.6118 | 22.5997 | 22.4915 | 22.3793 | 50.3287 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.04885 | 0.88335 | 0.043151 | 18.0828 | 22.1707 | 3.4697 | 0.045351 | 0.4411 | 0.429 | 0.3208 | 0.2086
2012-10-30 22:24 | 26.5245 | 22.5942 | 22.5421 | 22.474 | 22.3858 | 50.3218 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048793 | 0.88247 | 0.043058 | 18.0859 | 22.2173 | 3.4692 | 0.045252 | 0.3769 | 0.3248 | 0.2567 | 0.1685
2012-10-30 22:24 | 26.5305 | 22.5842 | 22.5922 | 22.496 | 22.3677 | 50.327 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.048818 | 0.88288 | 0.043101 | 18.0852 | 22.2073 | 3.4695 | 0.045302 | 0.3769 | 0.3849 | 0.2887 | 0.1604
2012-10-30 22:24 | 26.529 | 22.5747 | 22.5587 | 22.5106 | 22.3702 | 50.3247 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048758 | 0.88203 | 0.043006 | 18.09 | 22.2178 | 3.4694 | 0.045201 | 0.3569 | 0.3409 | 0.2928 | 0.1524
2012-10-30 22:24 | 26.5171 | 22.5908 | 22.5708 | 22.4706 | 22.3463 | 50.323 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048853 | 0.88355 | 0.043164 | 18.0859 | 22.2139 | 3.4693 | 0.045359 | 0.3769 | 0.3569 | 0.2567 | 0.1324
2012-10-30 22:24 | 26.5223 | 22.584 | 22.56 | 22.4918 | 22.3635 | 50.3282 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048796 | 0.88254 | 0.043064 | 18.0863 | 22.2071 | 3.4696 | 0.045263 | 0.3769 | 0.3529 | 0.2847 | 0.1564
2012-10-30 22:24 | 26.5245 | 22.5622 | 22.5582 | 22.486 | 22.3617 | 50.3299 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048906 | 0.88436 | 0.04325 | 18.0828 | 22.1491 | 3.4697 | 0.04545 | 0.4131 | 0.4091 | 0.3369 | 0.2126
2012-10-30 22:24 | 26.5298 | 22.5875 | 22.5514 | 22.4713 | 22.355 | 50.3247 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048843 | 0.88333 | 0.043145 | 18.0851 | 22.2066 | 3.4694 | 0.045344 | 0.3809 | 0.3448 | 0.2647 | 0.1484
2012-10-30 22:24 | 26.5223 | 22.576 | 22.552 | 22.4638 | 22.3595 | 50.3224 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048856 | 0.88353 | 0.043166 | 18.0845 | 22.2111 | 3.4692 | 0.045362 | 0.3649 | 0.3409 | 0.2527 | 0.1484
2012-10-30 22:24 | 26.523 | 22.5607 | 22.5446 | 22.4645 | 22.3562 | 50.3149 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.04885 | 0.8832 | 0.043144 | 18.0799 | 22.1958 | 3.4687 | 0.04534 | 0.3649 | 0.3488 | 0.2687 | 0.1604
2012-10-30 22:24 | 26.5245 | 22.5542 | 22.5782 | 22.466 | 22.3497 | 50.323 | 0.006751 | 0.32641 | 0.002204 | 48.3503 | 0.048837 | 0.88323 | 0.043134 | 18.0853 | 22.1973 | 3.4693 | 0.045338 | 0.3569 | 0.3809 | 0.2687 | 0.1524
2012-10-30 22:24 | 26.5238 | 22.5735 | 22.5735 | 22.5174 | 22.333 | 50.3183 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.04885 | 0.88342 | 0.043155 | 18.0843 | 22.1845 | 3.4689 | 0.045352 | 0.389 | 0.389 | 0.3329 | 0.1485
2012-10-30 22:24 | 26.5223 | 22.58 | 22.56 | 22.4598 | 22.3355 | 50.3143 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.04884 | 0.88348 | 0.043149 | 18.0892 | 22.2272 | 3.4687 | 0.045346 | 0.3528 | 0.3328 | 0.2326 | 0.1083
2012-10-30 22:24 | 26.5298 | 22.5675 | 22.5755 | 22.4913 | 22.347 | 50.3143 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.04879 | 0.88249 | 0.043057 | 18.0876 | 22.2427 | 3.4687 | 0.045256 | 0.3248 | 0.3328 | 0.2486 | 0.1043
2012-10-30 22:24 | 26.5298 | 22.5955 | 22.5715 | 22.4592 | 22.3791 | 50.3212 | 0.006722 | 0.32644 | 0.002194 | 48.5632 | 0.048771 | 0.88255 | 0.043043 | 18.0958 | 22.1946 | 3.4691 | 0.045237 | 0.4009 | 0.3769 | 0.2646 | 0.1845
2012-10-30 22:24 | 26.532 | 22.5777 | 22.5817 | 22.4815 | 22.3532 | 50.3085 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.04878 | 0.88223 | 0.043035 | 18.086 | 22.2288 | 3.4683 | 0.045231 | 0.3489 | 0.3529 | 0.2527 | 0.1244
2012-10-30 22:24 | 26.5223 | 22.588 | 22.5319 | 22.4558 | 22.3475 | 50.3328 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.048812 | 0.8826 | 0.043081 | 18.0815 | 22.2071 | 3.4699 | 0.045275 | 0.3809 | 0.3248 | 0.2487 | 0.1404
2012-10-30 22:24 | 26.5193 | 22.6171 | 22.573 | 22.4528 | 22.3686 | 50.3207 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048891 | 0.88407 | 0.043223 | 18.0824 | 22.2121 | 3.4691 | 0.045418 | 0.405 | 0.3609 | 0.2407 | 0.1565
2012-10-30 22:25 | 26.5208 | 22.5505 | 22.5945 | 22.4943 | 22.358 | 50.3178 | 0.006729 | 0.32647 | 0.002197 | 48.517 | 0.048802 | 0.88275 | 0.04308 | 18.0885 | 22.2217 | 3.4689 | 0.045277 | 0.3288 | 0.3728 | 0.2726 | 0.1363
2012-10-30 22:25 | 26.5245 | 22.5902 | 22.5862 | 22.5341 | 22.3697 | 50.3178 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048856 | 0.88348 | 0.043163 | 18.0833 | 22.1852 | 3.4689 | 0.045358 | 0.405 | 0.401 | 0.3489 | 0.1845
2012-10-30 22:25 | 26.5335 | 22.5712 | 22.5792 | 22.483 | 22.3587 | 50.316 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048831 | 0.88329 | 0.043132 | 18.0887 | 22.1983 | 3.4688 | 0.045331 | 0.3729 | 0.3809 | 0.2847 | 0.1604
2012-10-30 22:25 | 26.523 | 22.5847 | 22.5527 | 22.4845 | 22.3803 | 50.3253 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048847 | 0.88342 | 0.043152 | 18.0854 | 22.2118 | 3.4694 | 0.045347 | 0.3729 | 0.3409 | 0.2727 | 0.1685
2012-10-30 22:25 | 26.5283 | 22.586 | 22.562 | 22.4577 | 22.4016 | 50.3074 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048806 | 0.88258 | 0.043075 | 18.0835 | 22.2131 | 3.4682 | 0.045269 | 0.3729 | 0.3489 | 0.2446 | 0.1885
2012-10-30 22:25 | 26.5275 | 22.6213 | 22.5331 | 22.4569 | 22.3326 | 50.3062 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048862 | 0.88352 | 0.043171 | 18.0819 | 22.1802 | 3.4681 | 0.045369 | 0.4411 | 0.3529 | 0.2767 | 0.1524
2012-10-30 22:25 | 26.5343 | 22.592 | 22.5599 | 22.4998 | 22.3715 | 50.3154 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048834 | 0.88339 | 0.043139 | 18.0897 | 22.183 | 3.4687 | 0.045336 | 0.409 | 0.3769 | 0.3168 | 0.1885
2012-10-30 22:25 | 26.5305 | 22.5561 | 22.5682 | 22.464 | 22.3557 | 50.3253 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.04884 | 0.88316 | 0.043133 | 18.0827 | 22.1872 | 3.4694 | 0.045326 | 0.3689 | 0.381 | 0.2768 | 0.1685
2012-10-30 22:25 | 26.5208 | 22.5986 | 22.5585 | 22.4663 | 22.358 | 50.3149 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048812 | 0.88285 | 0.043094 | 18.0868 | 22.2257 | 3.4687 | 0.045289 | 0.3729 | 0.3328 | 0.2406 | 0.1323
2012-10-30 22:25 | 26.5238 | 22.6056 | 22.5494 | 22.4853 | 22.341 | 50.3178 | 0.006744 | 0.32638 | 0.002201 | 48.3962 | 0.048847 | 0.88336 | 0.04315 | 18.0842 | 22.1685 | 3.4689 | 0.045351 | 0.4371 | 0.3809 | 0.3168 | 0.1725
2012-10-30 22:25 | 26.529 | 22.6068 | 22.5827 | 22.4825 | 22.3221 | 50.3102 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.048919 | 0.88444 | 0.043266 | 18.0798 | 22.2178 | 3.4684 | 0.04546 | 0.389 | 0.3649 | 0.2647 | 0.1043
2012-10-30 22:25 | 26.526 | 22.5717 | 22.5396 | 22.4595 | 22.3552 | 50.3299 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048991 | 0.88572 | 0.043392 | 18.0792 | 22.2228 | 3.4697 | 0.045587 | 0.3489 | 0.3168 | 0.2367 | 0.1324
2012-10-30 22:25 | 26.5245 | 22.5822 | 22.5662 | 22.49 | 22.3337 | 50.3097 | 0.006729 | 0.32646 | 0.002197 | 48.5148 | 0.048938 | 0.88475 | 0.043298 | 18.079 | 22.1973 | 3.4684 | 0.045495 | 0.3849 | 0.3689 | 0.2927 | 0.1364
2012-10-30 22:25 | 26.5268 | 22.6206 | 22.5444 | 22.5043 | 22.356 | 50.3241 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048988 | 0.88563 | 0.043385 | 18.0785 | 22.2036 | 3.4693 | 0.045584 | 0.417 | 0.3408 | 0.3007 | 0.1524
2012-10-30 22:25 | 26.523 | 22.6008 | 22.5767 | 22.4845 | 22.3161 | 50.3143 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.049016 | 0.88624 | 0.04344 | 18.0805 | 22.2279 | 3.4687 | 0.045637 | 0.3729 | 0.3488 | 0.2566 | 0.0882
2012-10-30 22:25 | 26.5268 | 22.5725 | 22.5364 | 22.4482 | 22.3801 | 50.3224 | 0.006747 | 0.32638 | 0.002202 | 48.3747 | 0.049001 | 0.88608 | 0.043419 | 18.0828 | 22.2277 | 3.4692 | 0.045621 | 0.3448 | 0.3087 | 0.2205 | 0.1524
2012-10-30 22:25 | 26.5178 | 22.5875 | 22.5675 | 22.4873 | 22.331 | 50.3235 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048887 | 0.8841 | 0.043221 | 18.0845 | 22.2467 | 3.4693 | 0.045416 | 0.3408 | 0.3208 | 0.2406 | 0.0843
2012-10-30 22:25 | 26.5245 | 22.5782 | 22.5582 | 22.474 | 22.3457 | 50.3126 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.049061 | 0.88696 | 0.043515 | 18.0787 | 22.2133 | 3.4686 | 0.045709 | 0.3649 | 0.3449 | 0.2607 | 0.1324
2012-10-30 22:25 | 26.5208 | 22.5865 | 22.5745 | 22.4543 | 22.334 | 50.3212 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.048988 | 0.88577 | 0.043392 | 18.0814 | 22.2096 | 3.4691 | 0.045587 | 0.3769 | 0.3649 | 0.2447 | 0.1244
2012-10-30 22:25 | 26.5268 | 22.5805 | 22.5845 | 22.4843 | 22.372 | 50.3143 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048847 | 0.88319 | 0.043141 | 18.0807 | 22.2116 | 3.4687 | 0.045337 | 0.3689 | 0.3729 | 0.2727 | 0.1604
2012-10-30 22:25 | 26.523 | 22.5967 | 22.5326 | 22.4965 | 22.3682 | 50.316 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.049054 | 0.88658 | 0.04349 | 18.0736 | 22.272 | 3.4688 | 0.045688 | 0.3247 | 0.2606 | 0.2245 | 0.0962
2012-10-30 22:25 | 26.5253 | 22.575 | 22.5469 | 22.4788 | 22.3986 | 50.3218 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.049061 | 0.88677 | 0.043506 | 18.0749 | 22.2502 | 3.4692 | 0.045701 | 0.3248 | 0.2967 | 0.2286 | 0.1484
2012-10-30 22:25 | 26.5208 | 22.5585 | 22.5344 | 22.4583 | 22.33 | 50.3091 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.049032 | 0.88647 | 0.043465 | 18.0794 | 22.2257 | 3.4683 | 0.045661 | 0.3328 | 0.3087 | 0.2326 | 0.1043
2012-10-30 22:25 | 26.5238 | 22.6056 | 22.5695 | 22.4492 | 22.365 | 50.3154 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.04907 | 0.887 | 0.043525 | 18.0763 | 22.2527 | 3.4687 | 0.045722 | 0.3529 | 0.3168 | 0.1965 | 0.1123
2012-10-30 22:26 | 26.5223 | 22.588 | 22.556 | 22.4517 | 22.3595 | 50.3114 | 0.006741 | 0.32641 | 0.0022 | 48.422 | 0.049054 | 0.88657 | 0.04349 | 18.0733 | 22.2151 | 3.4685 | 0.04569 | 0.3729 | 0.3409 | 0.2366 | 0.1444
2012-10-30 22:26 | 26.5171 | 22.5868 | 22.5548 | 22.4666 | 22.3583 | 50.297 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.04878 | 0.88244 | 0.043045 | 18.0901 | 22.246 | 3.4675 | 0.045244 | 0.3408 | 0.3088 | 0.2206 | 0.1123
2012-10-30 22:26 | 26.5171 | 22.5788 | 22.5748 | 22.5027 | 22.3784 | 50.3149 | 0.006716 | 0.32641 | 0.002192 | 48.6023 | 0.048793 | 0.8826 | 0.043064 | 18.0886 | 22.2059 | 3.4687 | 0.045256 | 0.3729 | 0.3689 | 0.2968 | 0.1725
2012-10-30 22:26 | 26.5193 | 22.6451 | 22.561 | 22.4968 | 22.3285 | 50.3108 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048894 | 0.88429 | 0.043236 | 18.0858 | 22.2081 | 3.4684 | 0.04543 | 0.437 | 0.3529 | 0.2887 | 0.1204
2012-10-30 22:26 | 26.5208 | 22.5745 | 22.5464 | 22.4783 | 22.35 | 50.3039 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.049057 | 0.88681 | 0.043504 | 18.0772 | 22.2417 | 3.468 | 0.045698 | 0.3328 | 0.3047 | 0.2366 | 0.1083
2012-10-30 22:26 | 26.5163 | 22.562 | 22.554 | 22.4538 | 22.3375 | 50.3149 | 0.006716 | 0.32643 | 0.002192 | 48.6044 | 0.048853 | 0.8834 | 0.043157 | 18.0829 | 22.2412 | 3.4687 | 0.045349 | 0.3208 | 0.3128 | 0.2126 | 0.0963
2012-10-30 22:26 | 26.5238 | 22.5655 | 22.5975 | 22.4613 | 22.345 | 50.2987 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048944 | 0.88459 | 0.043295 | 18.0735 | 22.2287 | 3.4676 | 0.045491 | 0.3368 | 0.3688 | 0.2326 | 0.1163
2012-10-30 22:26 | 26.5171 | 22.5748 | 22.5227 | 22.4626 | 22.3142 | 50.3062 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.048831 | 0.88301 | 0.043118 | 18.0831 | 22.1778 | 3.4681 | 0.045314 | 0.397 | 0.3449 | 0.2848 | 0.1364
2012-10-30 22:26 | 26.5215 | 22.5872 | 22.5391 | 22.463 | 22.3186 | 50.3062 | 0.006747 | 0.32638 | 0.002202 | 48.3747 | 0.048667 | 0.88044 | 0.042848 | 18.0911 | 22.2424 | 3.4681 | 0.04505 | 0.3448 | 0.2967 | 0.2206 | 0.0762
2012-10-30 22:26 | 26.5245 | 22.5381 | 22.5381 | 22.486 | 22.3417 | 50.3114 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.049039 | 0.88629 | 0.043463 | 18.0732 | 22.2334 | 3.4685 | 0.045662 | 0.3047 | 0.3047 | 0.2526 | 0.1083
2012-10-30 22:26 | 26.5186 | 22.5723 | 22.5643 | 22.4641 | 22.3679 | 50.3131 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048944 | 0.88472 | 0.043302 | 18.0761 | 22.2195 | 3.4686 | 0.045497 | 0.3528 | 0.3448 | 0.2446 | 0.1484
2012-10-30 22:26 | 26.5208 | 22.5705 | 22.5545 | 22.4663 | 22.3099 | 50.3114 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048869 | 0.88366 | 0.043184 | 18.0823 | 22.1896 | 3.4685 | 0.045383 | 0.3809 | 0.3649 | 0.2767 | 0.1203
2012-10-30 22:26 | 26.5268 | 22.5645 | 22.5565 | 22.4482 | 22.348 | 50.3068 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048944 | 0.88484 | 0.043307 | 18.0785 | 22.2156 | 3.4682 | 0.045501 | 0.3489 | 0.3409 | 0.2326 | 0.1324
2012-10-30 22:26 | 26.5186 | 22.5763 | 22.5803 | 22.4521 | 22.3318 | 50.3079 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048755 | 0.88212 | 0.043008 | 18.0929 | 22.1914 | 3.4682 | 0.045201 | 0.3849 | 0.3889 | 0.2607 | 0.1404
2012-10-30 22:26 | 26.5245 | 22.6263 | 22.5301 | 22.462 | 22.3296 | 50.2993 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048982 | 0.88566 | 0.043381 | 18.0813 | 22.2013 | 3.4676 | 0.04558 | 0.425 | 0.3288 | 0.2607 | 0.1283
2012-10-30 22:26 | 26.5171 | 22.5387 | 22.5588 | 22.4506 | 22.3343 | 50.2987 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048784 | 0.8821 | 0.043033 | 18.0818 | 22.1979 | 3.4676 | 0.045232 | 0.3408 | 0.3609 | 0.2527 | 0.1364
2012-10-30 22:26 | 26.5178 | 22.6316 | 22.5354 | 22.4673 | 22.339 | 50.2929 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048821 | 0.88297 | 0.043108 | 18.0859 | 22.1866 | 3.4672 | 0.045304 | 0.445 | 0.3488 | 0.2807 | 0.1524
2012-10-30 22:26 | 26.5118 | 22.5495 | 22.5495 | 22.4292 | 22.321 | 50.2935 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048938 | 0.88466 | 0.043294 | 18.0772 | 22.1926 | 3.4672 | 0.045491 | 0.3569 | 0.3569 | 0.2366 | 0.1284
2012-10-30 22:26 | 26.5186 | 22.6004 | 22.5483 | 22.4881 | 22.3077 | 50.3085 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.049061 | 0.88668 | 0.043502 | 18.0731 | 22.1793 | 3.4683 | 0.045699 | 0.4211 | 0.369 | 0.3088 | 0.1284
2012-10-30 22:26 | 26.5118 | 22.5455 | 22.5415 | 22.4493 | 22.349 | 50.2981 | 0.006719 | 0.32644 | 0.002193 | 48.5849 | 0.04885 | 0.88316 | 0.043142 | 18.079 | 22.1926 | 3.4676 | 0.045335 | 0.3529 | 0.3489 | 0.2567 | 0.1564
2012-10-30 22:26 | 26.5215 | 22.5832 | 22.5471 | 22.467 | 22.3547 | 50.305 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048784 | 0.88226 | 0.04304 | 18.0851 | 22.1822 | 3.468 | 0.045238 | 0.401 | 0.3649 | 0.2848 | 0.1725
2012-10-30 22:26 | 26.5171 | 22.5868 | 22.5588 | 22.4506 | 22.3383 | 50.3045 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.04901 | 0.88612 | 0.043429 | 18.0804 | 22.1819 | 3.468 | 0.045627 | 0.4049 | 0.3769 | 0.2687 | 0.1564
2012-10-30 22:27 | 26.5111 | 22.5688 | 22.5448 | 22.4686 | 22.3363 | 50.3027 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048932 | 0.88481 | 0.043295 | 18.0824 | 22.2079 | 3.4679 | 0.04549 | 0.3609 | 0.3369 | 0.2607 | 0.1284
2012-10-30 22:27 | 26.5118 | 22.5334 | 22.5254 | 22.4693 | 22.345 | 50.2987 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.049174 | 0.88858 | 0.043695 | 18.0701 | 22.2006 | 3.4676 | 0.045887 | 0.3328 | 0.3248 | 0.2687 | 0.1444
2012-10-30 22:27 | 26.5141 | 22.5798 | 22.5478 | 22.4676 | 22.3834 | 50.3022 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048922 | 0.88463 | 0.043278 | 18.0825 | 22.215 | 3.4678 | 0.045476 | 0.3648 | 0.3328 | 0.2526 | 0.1684
2012-10-30 22:27 | 26.5126 | 22.5944 | 22.5823 | 22.43 | 22.3458 | 50.2993 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048881 | 0.88371 | 0.043197 | 18.0788 | 22.1814 | 3.4676 | 0.045391 | 0.413 | 0.4009 | 0.2486 | 0.1644
2012-10-30 22:27 | 26.5133 | 22.587 | 22.551 | 22.4468 | 22.3946 | 50.301 | 0.00671 | 0.32637 | 0.00219 | 48.6393 | 0.049123 | 0.88791 | 0.043617 | 18.0753 | 22.2142 | 3.4678 | 0.045807 | 0.3728 | 0.3368 | 0.2326 | 0.1804
2012-10-30 22:27 | 26.5156 | 22.5573 | 22.5573 | 22.413 | 22.3408 | 50.2993 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048988 | 0.88538 | 0.043373 | 18.0735 | 22.1763 | 3.4676 | 0.045568 | 0.381 | 0.381 | 0.2367 | 0.1645
2012-10-30 22:27 | 26.5126 | 22.5262 | 22.5262 | 22.4701 | 22.3137 | 50.2975 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048865 | 0.88369 | 0.043182 | 18.0844 | 22.1653 | 3.4675 | 0.045375 | 0.3609 | 0.3609 | 0.3048 | 0.1484
2012-10-30 22:27 | 26.5111 | 22.5728 | 22.5367 | 22.4846 | 22.3483 | 50.3039 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048891 | 0.88379 | 0.04321 | 18.0768 | 22.216 | 3.468 | 0.045402 | 0.3568 | 0.3207 | 0.2686 | 0.1323
2012-10-30 22:27 | 26.5163 | 22.57 | 22.562 | 22.4297 | 22.3134 | 50.3074 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.049101 | 0.88755 | 0.04358 | 18.076 | 22.2292 | 3.4682 | 0.045777 | 0.3408 | 0.3328 | 0.2005 | 0.0842
2012-10-30 22:27 | 26.5133 | 22.5389 | 22.571 | 22.4668 | 22.3345 | 50.3114 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048903 | 0.88423 | 0.043241 | 18.0813 | 22.1821 | 3.4685 | 0.045436 | 0.3568 | 0.3889 | 0.2847 | 0.1524
2012-10-30 22:27 | 26.5141 | 22.5718 | 22.5438 | 22.4676 | 22.3192 | 50.297 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048928 | 0.88484 | 0.043293 | 18.0844 | 22.215 | 3.4675 | 0.045491 | 0.3568 | 0.3288 | 0.2526 | 0.1042
2012-10-30 22:27 | 26.5111 | 22.5327 | 22.5488 | 22.4365 | 22.2882 | 50.3016 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048771 | 0.88219 | 0.043025 | 18.0884 | 22.228 | 3.4678 | 0.045221 | 0.3047 | 0.3208 | 0.2085 | 0.0602
2012-10-30 22:27 | 26.5171 | 22.5949 | 22.5427 | 22.4506 | 22.3583 | 50.2941 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048994 | 0.88567 | 0.043393 | 18.0772 | 22.226 | 3.4673 | 0.04559 | 0.3689 | 0.3167 | 0.2246 | 0.1323
2012-10-30 22:27 | 26.5133 | 22.6191 | 22.4989 | 22.4668 | 22.3425 | 50.2923 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.049042 | 0.88664 | 0.043483 | 18.0792 | 22.2222 | 3.4672 | 0.045677 | 0.3969 | 0.2767 | 0.2446 | 0.1203
2012-10-30 22:27 | 26.5126 | 22.5543 | 22.5382 | 22.434 | 22.3378 | 50.3108 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.049029 | 0.88642 | 0.04346 | 18.0796 | 22.2496 | 3.4684 | 0.045652 | 0.3047 | 0.2886 | 0.1844 | 0.0882
2012-10-30 22:27 | 26.5178 | 22.5515 | 22.5274 | 22.4432 | 22.339 | 50.2975 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.04895 | 0.88502 | 0.043322 | 18.0801 | 22.2066 | 3.4675 | 0.045515 | 0.3449 | 0.3208 | 0.2366 | 0.1324
2012-10-30 22:27 | 26.5141 | 22.5959 | 22.5237 | 22.4355 | 22.2791 | 50.2946 | 0.006722 | 0.3265 | 0.002195 | 48.5719 | 0.049061 | 0.88674 | 0.043504 | 18.0743 | 22.223 | 3.4673 | 0.045699 | 0.3729 | 0.3007 | 0.2125 | 0.0561
2012-10-30 22:27 | 26.5126 | 22.5663 | 22.5463 | 22.43 | 22.3659 | 50.2889 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048828 | 0.88338 | 0.043133 | 18.0916 | 22.1974 | 3.4669 | 0.045328 | 0.3689 | 0.3489 | 0.2326 | 0.1685
2012-10-30 22:27 | 26.5171 | 22.5868 | 22.5508 | 22.4706 | 22.3182 | 50.2912 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048994 | 0.88567 | 0.043393 | 18.0772 | 22.2019 | 3.4671 | 0.045588 | 0.3849 | 0.3489 | 0.2687 | 0.1163
2012-10-30 22:27 | 26.5081 | 22.6019 | 22.5217 | 22.4416 | 22.3413 | 50.2866 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048802 | 0.88275 | 0.04308 | 18.0885 | 22.1969 | 3.4668 | 0.045277 | 0.405 | 0.3248 | 0.2447 | 0.1444
2012-10-30 22:28 | 26.5178 | 22.5956 | 22.5555 | 22.4352 | 22.331 | 50.2935 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.048812 | 0.88287 | 0.043095 | 18.0872 | 22.2026 | 3.4672 | 0.045296 | 0.393 | 0.3529 | 0.2326 | 0.1284
2012-10-30 22:28 | 26.5111 | 22.5969 | 22.5488 | 22.4606 | 22.3082 | 50.2946 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.049054 | 0.88661 | 0.043492 | 18.0742 | 22.1999 | 3.4673 | 0.045687 | 0.397 | 0.3489 | 0.2607 | 0.1083
2012-10-30 22:28 | 26.4991 | 22.5167 | 22.5608 | 22.4165 | 22.2922 | 50.2918 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048825 | 0.88291 | 0.043108 | 18.0832 | 22.204 | 3.4671 | 0.045306 | 0.3127 | 0.3568 | 0.2125 | 0.0882
2012-10-30 22:28 | 26.5148 | 22.5805 | 22.5244 | 22.3921 | 22.324 | 50.2946 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.0489 | 0.8843 | 0.043242 | 18.0838 | 22.2397 | 3.4673 | 0.045441 | 0.3408 | 0.2847 | 0.1524 | 0.0843
2012-10-30 22:28 | 26.5081 | 22.5738 | 22.5658 | 22.4776 | 22.3213 | 50.2923 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048878 | 0.88375 | 0.043196 | 18.0808 | 22.241 | 3.4672 | 0.045393 | 0.3328 | 0.3248 | 0.2366 | 0.0803
2012-10-30 22:28 | 26.5148 | 22.5445 | 22.5404 | 22.4402 | 22.34 | 50.2894 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048806 | 0.88291 | 0.043091 | 18.0903 | 22.2157 | 3.467 | 0.045284 | 0.3288 | 0.3247 | 0.2245 | 0.1243
2012-10-30 22:28 | 26.5066 | 22.5563 | 22.5282 | 22.4481 | 22.3198 | 50.2987 | 0.006719 | 0.32641 | 0.002193 | 48.5806 | 0.049029 | 0.88616 | 0.043448 | 18.0743 | 22.1994 | 3.4676 | 0.045641 | 0.3569 | 0.3288 | 0.2487 | 0.1204
2012-10-30 22:28 | 26.5118 | 22.5815 | 22.5254 | 22.4653 | 22.3771 | 50.2883 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048806 | 0.88299 | 0.043095 | 18.0917 | 22.2046 | 3.4669 | 0.045288 | 0.3769 | 0.3208 | 0.2607 | 0.1725
2012-10-30 22:28 | 26.5066 | 22.5563 | 22.5443 | 22.4441 | 22.3478 | 50.297 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.048793 | 0.8826 | 0.043064 | 18.0886 | 22.1954 | 3.4675 | 0.045256 | 0.3609 | 0.3489 | 0.2487 | 0.1524
2012-10-30 22:28 | 26.5073 | 22.5851 | 22.557 | 22.4367 | 22.3165 | 50.2958 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.048909 | 0.88436 | 0.043253 | 18.0817 | 22.2162 | 3.4674 | 0.045446 | 0.3689 | 0.3408 | 0.2205 | 0.1003
2012-10-30 22:28 | 26.5006 | 22.5503 | 22.5423 | 22.4421 | 22.3258 | 50.2964 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048752 | 0.88182 | 0.04299 | 18.0878 | 22.1974 | 3.4674 | 0.045183 | 0.3529 | 0.3449 | 0.2447 | 0.1284
2012-10-30 22:28 | 26.5013 | 22.6031 | 22.547 | 22.4548 | 22.3546 | 50.3039 | 0.006707 | 0.32633 | 0.002189 | 48.6545 | 0.048938 | 0.88499 | 0.04331 | 18.084 | 22.1861 | 3.468 | 0.045499 | 0.417 | 0.3609 | 0.2687 | 0.1685
2012-10-30 22:28 | 26.4916 | 22.5653 | 22.4972 | 22.4691 | 22.3248 | 50.301 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.04896 | 0.88508 | 0.043334 | 18.0776 | 22.1884 | 3.4678 | 0.045527 | 0.3769 | 0.3088 | 0.2807 | 0.1364
2012-10-30 22:28 | 26.4946 | 22.5563 | 22.5122 | 22.4361 | 22.3038 | 50.2993 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.049051 | 0.8866 | 0.043488 | 18.075 | 22.2275 | 3.4676 | 0.045682 | 0.3288 | 0.2847 | 0.2086 | 0.0763
2012-10-30 22:28 | 26.4864 | 22.5561 | 22.5161 | 22.4439 | 22.3196 | 50.2918 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048862 | 0.88366 | 0.043178 | 18.0849 | 22.2113 | 3.4671 | 0.045369 | 0.3448 | 0.3048 | 0.2326 | 0.1083
2012-10-30 22:28 | 26.4849 | 22.5827 | 22.5186 | 22.4504 | 22.3141 | 50.2877 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048755 | 0.88192 | 0.042998 | 18.0887 | 22.2018 | 3.4668 | 0.045194 | 0.3809 | 0.3168 | 0.2486 | 0.1123
2012-10-30 22:28 | 26.4826 | 22.5684 | 22.5283 | 22.408 | 22.3078 | 50.279 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048834 | 0.88326 | 0.043133 | 18.087 | 22.2115 | 3.4662 | 0.045328 | 0.3569 | 0.3168 | 0.1965 | 0.0963
2012-10-30 22:28 | 26.4766 | 22.5423 | 22.5463 | 22.4341 | 22.3379 | 50.2883 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048906 | 0.88429 | 0.043247 | 18.0813 | 22.1975 | 3.4669 | 0.045444 | 0.3448 | 0.3488 | 0.2366 | 0.1404
2012-10-30 22:28 | 26.4811 | 22.5629 | 22.5268 | 22.4506 | 22.3344 | 50.2894 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.049079 | 0.88728 | 0.043547 | 18.0785 | 22.194 | 3.467 | 0.045744 | 0.3689 | 0.3328 | 0.2566 | 0.1404
2012-10-30 22:28 | 26.4841 | 22.5458 | 22.5298 | 22.4576 | 22.3574 | 50.2785 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048796 | 0.88271 | 0.043073 | 18.0898 | 22.205 | 3.4662 | 0.045266 | 0.3408 | 0.3248 | 0.2526 | 0.1524
2012-10-30 22:28 | 26.4834 | 22.5692 | 22.5571 | 22.4209 | 22.3246 | 50.2814 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048998 | 0.88592 | 0.043408 | 18.0807 | 22.2284 | 3.4664 | 0.045605 | 0.3408 | 0.3287 | 0.1925 | 0.0962
2012-10-30 22:28 | 26.4856 | 22.5634 | 22.5273 | 22.4591 | 22.3429 | 50.2918 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.049051 | 0.88645 | 0.043481 | 18.0721 | 22.1744 | 3.4671 | 0.045672 | 0.389 | 0.3529 | 0.2847 | 0.1685
2012-10-30 22:28 | 26.4796 | 22.5373 | 22.5413 | 22.4772 | 22.3449 | 50.2819 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.049101 | 0.88746 | 0.043575 | 18.0743 | 22.2166 | 3.4664 | 0.045772 | 0.3207 | 0.3247 | 0.2606 | 0.1283
2012-10-30 22:29 | 26.4781 | 22.5599 | 22.5318 | 22.4316 | 22.3153 | 50.2802 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048925 | 0.88456 | 0.043277 | 18.0799 | 22.179 | 3.4663 | 0.045473 | 0.3809 | 0.3528 | 0.2526 | 0.1363
2012-10-30 22:29 | 26.4804 | 22.5381 | 22.5622 | 22.4219 | 22.3497 | 50.2871 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048869 | 0.88366 | 0.043184 | 18.0823 | 22.1933 | 3.4668 | 0.04538 | 0.3448 | 0.3689 | 0.2286 | 0.1564
2012-10-30 22:29 | 26.4804 | 22.5541 | 22.5141 | 22.3858 | 22.3056 | 50.2923 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.048963 | 0.88527 | 0.043345 | 18.0803 | 22.1772 | 3.4672 | 0.045545 | 0.3769 | 0.3369 | 0.2086 | 0.1284
2012-10-30 22:29 | 26.4819 | 22.5356 | 22.4875 | 22.4635 | 22.2911 | 50.2808 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048932 | 0.88458 | 0.043284 | 18.0776 | 22.1948 | 3.4664 | 0.045482 | 0.3408 | 0.2927 | 0.2687 | 0.0963
2012-10-30 22:29 | 26.4841 | 22.5538 | 22.5258 | 22.4456 | 22.3053 | 50.2808 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048859 | 0.88365 | 0.043174 | 18.0857 | 22.205 | 3.4664 | 0.045369 | 0.3488 | 0.3208 | 0.2406 | 0.1003
2012-10-30 22:29 | 26.4841 | 22.5178 | 22.5138 | 22.4095 | 22.3414 | 50.2894 | 0.006725 | 0.32646 | 0.002195 | 48.5436 | 0.048954 | 0.88524 | 0.043336 | 18.0831 | 22.2211 | 3.467 | 0.045531 | 0.2967 | 0.2927 | 0.1884 | 0.1203
2012-10-30 22:29 | 26.4796 | 22.5694 | 22.4972 | 22.4211 | 22.3529 | 50.2871 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048994 | 0.88543 | 0.043381 | 18.0722 | 22.2045 | 3.4668 | 0.045578 | 0.3649 | 0.2927 | 0.2166 | 0.1484
2012-10-30 22:29 | 26.4789 | 22.5767 | 22.5446 | 22.4645 | 22.2961 | 50.2738 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048935 | 0.88468 | 0.043292 | 18.0786 | 22.2118 | 3.4659 | 0.045489 | 0.3649 | 0.3328 | 0.2527 | 0.0843
2012-10-30 22:29 | 26.4736 | 22.5393 | 22.5353 | 22.4471 | 22.3229 | 50.2848 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.04879 | 0.88244 | 0.043054 | 18.0864 | 22.2146 | 3.4666 | 0.04525 | 0.3247 | 0.3207 | 0.2325 | 0.1083
2012-10-30 22:29 | 26.4871 | 22.5087 | 22.5528 | 22.4326 | 22.3003 | 50.2866 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048944 | 0.88512 | 0.043322 | 18.0844 | 22.212 | 3.4668 | 0.04552 | 0.2967 | 0.3408 | 0.2206 | 0.0883
2012-10-30 22:29 | 26.4819 | 22.5156 | 22.5236 | 22.4755 | 22.3472 | 50.2779 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048881 | 0.88413 | 0.043217 | 18.0873 | 22.2189 | 3.4662 | 0.045413 | 0.2967 | 0.3047 | 0.2566 | 0.1283
2012-10-30 22:29 | 26.4736 | 22.5393 | 22.5353 | 22.4271 | 22.3269 | 50.2866 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048875 | 0.88391 | 0.043201 | 18.0851 | 22.1905 | 3.4668 | 0.045396 | 0.3488 | 0.3448 | 0.2366 | 0.1364
2012-10-30 22:29 | 26.4684 | 22.5542 | 22.5221 | 22.4139 | 22.3337 | 50.2842 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048947 | 0.88476 | 0.043306 | 18.0759 | 22.2214 | 3.4666 | 0.045501 | 0.3328 | 0.3007 | 0.1925 | 0.1123
2012-10-30 22:29 | 26.4699 | 22.5717 | 22.5196 | 22.4354 | 22.3552 | 50.2854 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048727 | 0.88137 | 0.042946 | 18.0879 | 22.1948 | 3.4667 | 0.045139 | 0.3769 | 0.3248 | 0.2406 | 0.1604
2012-10-30 22:29 | 26.4729 | 22.5867 | 22.5266 | 22.4464 | 22.3141 | 50.2842 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048928 | 0.88478 | 0.04329 | 18.0832 | 22.2139 | 3.4666 | 0.045482 | 0.3728 | 0.3127 | 0.2325 | 0.1002
2012-10-30 22:29 | 26.4721 | 22.5218 | 22.5218 | 22.4336 | 22.3414 | 50.297 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048919 | 0.88456 | 0.043272 | 18.0821 | 22.2131 | 3.4675 | 0.045468 | 0.3087 | 0.3087 | 0.2205 | 0.1283
2012-10-30 22:29 | 26.4811 | 22.5228 | 22.5388 | 22.4346 | 22.3825 | 50.2814 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.049001 | 0.88567 | 0.043399 | 18.0746 | 22.202 | 3.4664 | 0.045592 | 0.3208 | 0.3368 | 0.2326 | 0.1805
2012-10-30 22:29 | 26.4677 | 22.5174 | 22.4974 | 22.4292 | 22.321 | 50.2866 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048985 | 0.88575 | 0.043388 | 18.082 | 22.2247 | 3.4668 | 0.045584 | 0.2927 | 0.2727 | 0.2045 | 0.0963
2012-10-30 22:29 | 26.4781 | 22.5438 | 22.4837 | 22.4075 | 22.3113 | 50.2819 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048717 | 0.88122 | 0.042931 | 18.0886 | 22.199 | 3.4664 | 0.045124 | 0.3448 | 0.2847 | 0.2085 | 0.1123
2012-10-30 22:29 | 26.4729 | 22.5306 | 22.5386 | 22.4184 | 22.3302 | 50.286 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048872 | 0.88361 | 0.043184 | 18.08 | 22.1978 | 3.4667 | 0.045377 | 0.3328 | 0.3408 | 0.2206 | 0.1324
2012-10-30 22:29 | 26.4766 | 22.5223 | 22.5183 | 22.4141 | 22.2858 | 50.2814 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048944 | 0.88511 | 0.043321 | 18.0841 | 22.2456 | 3.4664 | 0.045516 | 0.2767 | 0.2727 | 0.1685 | 0.0402
2012-10-30 22:29 | 26.4729 | 22.5266 | 22.5346 | 22.4304 | 22.3342 | 50.2819 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048736 | 0.88155 | 0.042963 | 18.0884 | 22.2179 | 3.4664 | 0.04516 | 0.3087 | 0.3167 | 0.2125 | 0.1163
2012-10-30 22:29 | 26.4856 | 22.4992 | 22.5353 | 22.4792 | 22.2988 | 50.279 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.049064 | 0.88664 | 0.043502 | 18.0711 | 22.2506 | 3.4662 | 0.045702 | 0.2486 | 0.2847 | 0.2286 | 0.0482
2012-10-30 22:30 | 26.4684 | 22.5101 | 22.5101 | 22.3978 | 22.2896 | 50.279 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.04901 | 0.88587 | 0.043417 | 18.0754 | 22.2294 | 3.4662 | 0.045613 | 0.2807 | 0.2807 | 0.1684 | 0.0602
2012-10-30 22:30 | 26.4706 | 22.5443 | 22.5283 | 22.4201 | 22.3279 | 50.2761 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048717 | 0.8813 | 0.042934 | 18.0901 | 22.2396 | 3.466 | 0.04513 | 0.3047 | 0.2887 | 0.1805 | 0.0883
2012-10-30 22:30 | 26.4856 | 22.5193 | 22.5153 | 22.4431 | 22.3148 | 50.2819 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.048815 | 0.88268 | 0.043088 | 18.0822 | 22.2546 | 3.4664 | 0.045288 | 0.2647 | 0.2607 | 0.1885 | 0.0602
2012-10-30 22:30 | 26.4819 | 22.5356 | 22.4875 | 22.4394 | 22.3231 | 50.2779 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.049001 | 0.88569 | 0.0434 | 18.0749 | 22.255 | 3.4662 | 0.045596 | 0.2806 | 0.2325 | 0.1844 | 0.0681
2012-10-30 22:30 | 26.4789 | 22.4845 | 22.5045 | 22.4244 | 22.3081 | 50.286 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.049164 | 0.88836 | 0.043675 | 18.0693 | 22.2159 | 3.4667 | 0.045873 | 0.2686 | 0.2886 | 0.2085 | 0.0922
2012-10-30 22:30 | 26.4781 | 22.5238 | 22.5438 | 22.3995 | 22.3073 | 50.2906 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048947 | 0.88505 | 0.043321 | 18.0818 | 22.2271 | 3.467 | 0.045515 | 0.2967 | 0.3167 | 0.1724 | 0.0802
2012-10-30 22:30 | 26.4871 | 22.5168 | 22.5047 | 22.4406 | 22.3323 | 50.2767 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048922 | 0.88481 | 0.043286 | 18.0861 | 22.2241 | 3.4661 | 0.045479 | 0.2927 | 0.2806 | 0.2165 | 0.1082
2012-10-30 22:30 | 26.4766 | 22.5143 | 22.4822 | 22.4101 | 22.2978 | 50.2831 | 0.006716 | 0.32638 | 0.002192 | 48.598 | 0.048875 | 0.88378 | 0.043195 | 18.0825 | 22.2055 | 3.4665 | 0.045387 | 0.3088 | 0.2767 | 0.2046 | 0.0923
2012-10-30 22:30 | 26.4841 | 22.4777 | 22.5338 | 22.4336 | 22.2973 | 50.2738 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048972 | 0.88531 | 0.043355 | 18.0779 | 22.213 | 3.4659 | 0.045554 | 0.2647 | 0.3208 | 0.2206 | 0.0843
2012-10-30 22:30 | 26.4841 | 22.5178 | 22.5619 | 22.4055 | 22.3093 | 50.2819 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048932 | 0.88492 | 0.043301 | 18.0847 | 22.189 | 3.4664 | 0.045494 | 0.3288 | 0.3729 | 0.2165 | 0.1203
2012-10-30 22:30 | 26.4871 | 22.5127 | 22.5368 | 22.4246 | 22.2922 | 50.2819 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048853 | 0.88332 | 0.043153 | 18.0811 | 22.1799 | 3.4664 | 0.04535 | 0.3328 | 0.3569 | 0.2447 | 0.1123
2012-10-30 22:30 | 26.4879 | 22.5336 | 22.5176 | 22.4334 | 22.277 | 50.2663 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048834 | 0.8828 | 0.043111 | 18.0775 | 22.1687 | 3.4654 | 0.045311 | 0.3649 | 0.3489 | 0.2647 | 0.1083
2012-10-30 22:30 | 26.4879 | 22.5256 | 22.5055 | 22.4254 | 22.285 | 50.2733 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048938 | 0.88472 | 0.043296 | 18.0784 | 22.2008 | 3.4658 | 0.045496 | 0.3248 | 0.3047 | 0.2246 | 0.0842
2012-10-30 22:30 | 26.4968 | 22.5345 | 22.5144 | 22.4503 | 22.322 | 50.2854 | 0.006716 | 0.32644 | 0.002192 | 48.6066 | 0.049023 | 0.88614 | 0.043441 | 18.0759 | 22.2338 | 3.4667 | 0.045633 | 0.3007 | 0.2806 | 0.2165 | 0.0882
2012-10-30 22:30 | 26.4879 | 22.5015 | 22.5176 | 22.4053 | 22.3011 | 50.2738 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048935 | 0.88458 | 0.043287 | 18.0765 | 22.261 | 3.4659 | 0.045483 | 0.2405 | 0.2566 | 0.1443 | 0.0401
2012-10-30 22:30 | 26.4953 | 22.5169 | 22.5811 | 22.4408 | 22.3125 | 50.2663 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.049117 | 0.88785 | 0.043609 | 18.0763 | 22.2082 | 3.4654 | 0.045808 | 0.3087 | 0.3729 | 0.2326 | 0.1043
2012-10-30 22:30 | 26.4931 | 22.4987 | 22.5428 | 22.4145 | 22.2982 | 50.2709 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.049083 | 0.88715 | 0.043544 | 18.0744 | 22.2381 | 3.4657 | 0.045743 | 0.2606 | 0.3047 | 0.1764 | 0.0601
2012-10-30 22:30 | 26.4894 | 22.515 | 22.5351 | 22.4349 | 22.3146 | 50.279 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.048768 | 0.88212 | 0.043019 | 18.088 | 22.2384 | 3.4662 | 0.045218 | 0.2766 | 0.2967 | 0.1965 | 0.0762
2012-10-30 22:30 | 26.4953 | 22.529 | 22.525 | 22.3806 | 22.3125 | 50.2761 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048919 | 0.8845 | 0.043269 | 18.081 | 22.2603 | 3.466 | 0.045462 | 0.2687 | 0.2647 | 0.1203 | 0.0522
2012-10-30 22:30 | 26.5043 | 22.5299 | 22.562 | 22.4378 | 22.3295 | 50.2681 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048947 | 0.88512 | 0.043324 | 18.0833 | 22.2533 | 3.4655 | 0.045518 | 0.2766 | 0.3087 | 0.1845 | 0.0762
2012-10-30 22:30 | 26.5028 | 22.5004 | 22.5325 | 22.4242 | 22.328 | 50.2808 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048831 | 0.88322 | 0.043128 | 18.0872 | 22.2598 | 3.4664 | 0.045325 | 0.2406 | 0.2727 | 0.1644 | 0.0682
2012-10-30 22:30 | 26.4909 | 22.5125 | 22.5326 | 22.3762 | 22.3121 | 50.275 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.049039 | 0.8865 | 0.043473 | 18.0774 | 22.2359 | 3.466 | 0.045669 | 0.2766 | 0.2967 | 0.1403 | 0.0762
2012-10-30 22:30 | 26.4931 | 22.5147 | 22.5228 | 22.4105 | 22.3103 | 50.2605 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.049079 | 0.88693 | 0.04353 | 18.0715 | 22.226 | 3.465 | 0.045727 | 0.2887 | 0.2968 | 0.1845 | 0.0843
2012-10-30 22:30 | 26.4983 | 22.4598 | 22.556 | 22.4077 | 22.3034 | 50.2825 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048935 | 0.88497 | 0.043306 | 18.0845 | 22.2192 | 3.4665 | 0.0455 | 0.2406 | 0.3368 | 0.1885 | 0.0842
2012-10-30 22:31 | 26.4961 | 22.5338 | 22.5498 | 22.4175 | 22.3253 | 50.2756 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.049073 | 0.88667 | 0.043512 | 18.0684 | 22.201 | 3.466 | 0.04571 | 0.3328 | 0.3488 | 0.2165 | 0.1243
2012-10-30 22:31 | 26.5043 | 22.4979 | 22.554 | 22.4137 | 22.2934 | 50.26 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.049026 | 0.88642 | 0.043458 | 18.0807 | 22.2212 | 3.4649 | 0.045653 | 0.2767 | 0.3328 | 0.1925 | 0.0722
2012-10-30 22:31 | 26.4976 | 22.4832 | 22.5353 | 22.415 | 22.2787 | 50.2733 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.04885 | 0.88342 | 0.043155 | 18.0843 | 22.2025 | 3.4658 | 0.045353 | 0.2807 | 0.3328 | 0.2125 | 0.0762
2012-10-30 22:31 | 26.5043 | 22.5179 | 22.5259 | 22.3656 | 22.3014 | 50.2652 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.049004 | 0.88583 | 0.043409 | 18.0767 | 22.2372 | 3.4653 | 0.045607 | 0.2807 | 0.2887 | 0.1284 | 0.0642
2012-10-30 22:31 | 26.5073 | 22.4969 | 22.5289 | 22.4247 | 22.3004 | 50.2715 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.04878 | 0.88232 | 0.04304 | 18.0878 | 22.2322 | 3.4657 | 0.045234 | 0.2647 | 0.2967 | 0.1925 | 0.0682
2012-10-30 22:31 | 26.5118 | 22.5615 | 22.5455 | 22.4292 | 22.2969 | 50.2692 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.04907 | 0.88687 | 0.043519 | 18.0736 | 22.2488 | 3.4656 | 0.045715 | 0.3127 | 0.2967 | 0.1804 | 0.0481
2012-10-30 22:31 | 26.5051 | 22.5067 | 22.5147 | 22.4265 | 22.3062 | 50.2704 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048878 | 0.88377 | 0.043197 | 18.081 | 22.21 | 3.4656 | 0.045394 | 0.2967 | 0.3047 | 0.2165 | 0.0962
2012-10-30 22:31 | 26.5073 | 22.4969 | 22.5329 | 22.4648 | 22.3245 | 50.2646 | 0.006713 | 0.32638 | 0.002191 | 48.6197 | 0.048771 | 0.88206 | 0.043019 | 18.0858 | 22.2804 | 3.4652 | 0.04521 | 0.2165 | 0.2525 | 0.1844 | 0.0441
2012-10-30 22:31 | 26.5118 | 22.5334 | 22.5294 | 22.4092 | 22.2969 | 50.26 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.048891 | 0.88416 | 0.043227 | 18.0842 | 22.2488 | 3.4649 | 0.045421 | 0.2846 | 0.2806 | 0.1604 | 0.0481
2012-10-30 22:31 | 26.5066 | 22.4841 | 22.4721 | 22.408 | 22.2917 | 50.2663 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.049117 | 0.88788 | 0.04361 | 18.0769 | 22.2516 | 3.4654 | 0.045805 | 0.2325 | 0.2205 | 0.1564 | 0.0401
2012-10-30 22:31 | 26.5081 | 22.5097 | 22.4816 | 22.4375 | 22.3213 | 50.2727 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.049051 | 0.88683 | 0.0435 | 18.0797 | 22.1929 | 3.4658 | 0.045695 | 0.3168 | 0.2887 | 0.2446 | 0.1284
2012-10-30 22:31 | 26.5081 | 22.4937 | 22.5418 | 22.4335 | 22.3132 | 50.2663 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.04912 | 0.88796 | 0.043616 | 18.0773 | 22.229 | 3.4654 | 0.045812 | 0.2647 | 0.3128 | 0.2045 | 0.0842
2012-10-30 22:31 | 26.5088 | 22.5344 | 22.4904 | 22.4102 | 22.3059 | 50.2773 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.049196 | 0.88894 | 0.043732 | 18.0693 | 22.2297 | 3.4661 | 0.045926 | 0.3047 | 0.2607 | 0.1805 | 0.0762
2012-10-30 22:31 | 26.5036 | 22.5092 | 22.5172 | 22.405 | 22.3007 | 50.2623 | 0.006719 | 0.32643 | 0.002193 | 48.5827 | 0.048891 | 0.88414 | 0.043227 | 18.0839 | 22.2004 | 3.4651 | 0.04542 | 0.3088 | 0.3168 | 0.2046 | 0.1003
2012-10-30 22:31 | 26.5013 | 22.4949 | 22.5229 | 22.4548 | 22.3024 | 50.2698 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048935 | 0.88508 | 0.043311 | 18.0868 | 22.2102 | 3.4656 | 0.045506 | 0.2847 | 0.3127 | 0.2446 | 0.0922
2012-10-30 22:31 | 26.4961 | 22.4696 | 22.5458 | 22.4255 | 22.3293 | 50.264 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048762 | 0.88208 | 0.043012 | 18.0894 | 22.1929 | 3.4652 | 0.045212 | 0.2767 | 0.3529 | 0.2326 | 0.1364
2012-10-30 22:31 | 26.4998 | 22.5415 | 22.5335 | 22.4052 | 22.333 | 50.2808 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048913 | 0.8844 | 0.043259 | 18.0811 | 22.2368 | 3.4664 | 0.045457 | 0.3047 | 0.2967 | 0.1684 | 0.0962
2012-10-30 22:31 | 26.4939 | 22.4915 | 22.5276 | 22.4113 | 22.291 | 50.2605 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048834 | 0.88346 | 0.043143 | 18.0911 | 22.1867 | 3.465 | 0.045335 | 0.3048 | 0.3409 | 0.2246 | 0.1043
2012-10-30 22:31 | 26.4976 | 22.5353 | 22.5353 | 22.3829 | 22.3428 | 50.2744 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.048771 | 0.88221 | 0.043026 | 18.0887 | 22.2265 | 3.4659 | 0.045218 | 0.3088 | 0.3088 | 0.1564 | 0.1163
2012-10-30 22:31 | 26.4961 | 22.4937 | 22.5137 | 22.4255 | 22.3454 | 50.2715 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048963 | 0.88531 | 0.043347 | 18.0812 | 22.2331 | 3.4657 | 0.045542 | 0.2606 | 0.2806 | 0.1924 | 0.1123
2012-10-30 22:31 | 26.4939 | 22.5236 | 22.5195 | 22.3592 | 22.3231 | 50.2669 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048963 | 0.88534 | 0.043349 | 18.0818 | 22.2188 | 3.4654 | 0.045545 | 0.3048 | 0.3007 | 0.1404 | 0.1043
2012-10-30 22:31 | 26.4924 | 22.498 | 22.5501 | 22.4619 | 22.2815 | 50.275 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.048994 | 0.88577 | 0.043398 | 18.0792 | 22.2494 | 3.466 | 0.045597 | 0.2486 | 0.3007 | 0.2125 | 0.0321
2012-10-30 22:31 | 26.4953 | 22.5129 | 22.557 | 22.3967 | 22.2844 | 50.2698 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048932 | 0.8847 | 0.04329 | 18.0803 | 22.1841 | 3.4656 | 0.045487 | 0.3288 | 0.3729 | 0.2126 | 0.1003
2012-10-30 22:31 | 26.4894 | 22.483 | 22.511 | 22.4229 | 22.2665 | 50.275 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048774 | 0.88203 | 0.04302 | 18.0841 | 22.2103 | 3.466 | 0.045211 | 0.2727 | 0.3007 | 0.2126 | 0.0562
2012-10-30 22:32 | 26.4939 | 22.4915 | 22.5155 | 22.4233 | 22.2589 | 50.2814 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048938 | 0.88466 | 0.043294 | 18.0772 | 22.2188 | 3.4664 | 0.045491 | 0.2727 | 0.2967 | 0.2045 | 0.0401
2012-10-30 22:32 | 26.5028 | 22.5124 | 22.5365 | 22.4363 | 22.2718 | 50.2709 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048847 | 0.88359 | 0.043161 | 18.089 | 22.2237 | 3.4657 | 0.045357 | 0.2887 | 0.3128 | 0.2126 | 0.0481
2012-10-30 22:32 | 26.5006 | 22.5022 | 22.4982 | 22.414 | 22.2817 | 50.2663 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048947 | 0.88482 | 0.043309 | 18.0771 | 22.1894 | 3.4654 | 0.045504 | 0.3128 | 0.3088 | 0.2246 | 0.0923
2012-10-30 22:32 | 26.4916 | 22.5333 | 22.5052 | 22.3769 | 22.2526 | 50.2646 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048897 | 0.88408 | 0.043229 | 18.0805 | 22.1925 | 3.4652 | 0.045426 | 0.3408 | 0.3127 | 0.1844 | 0.0601
2012-10-30 22:32 | 26.4916 | 22.5172 | 22.4611 | 22.417 | 22.3048 | 50.2704 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048894 | 0.8843 | 0.043237 | 18.0861 | 22.2286 | 3.4656 | 0.045433 | 0.2886 | 0.2325 | 0.1884 | 0.0762
2012-10-30 22:32 | 26.5066 | 22.4841 | 22.5403 | 22.412 | 22.3238 | 50.2623 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.048865 | 0.88366 | 0.04318 | 18.0838 | 22.2395 | 3.4651 | 0.045374 | 0.2446 | 0.3008 | 0.1725 | 0.0843
2012-10-30 22:32 | 26.5028 | 22.5605 | 22.4884 | 22.3921 | 22.316 | 50.2669 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.049067 | 0.88677 | 0.043511 | 18.0727 | 22.2277 | 3.4654 | 0.045705 | 0.3328 | 0.2607 | 0.1644 | 0.0883
2012-10-30 22:32 | 26.5081 | 22.4977 | 22.5057 | 22.4055 | 22.3173 | 50.2681 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048897 | 0.88426 | 0.043238 | 18.0841 | 22.213 | 3.4655 | 0.045434 | 0.2847 | 0.2927 | 0.1925 | 0.1043
2012-10-30 22:32 | 26.5036 | 22.4571 | 22.5092 | 22.3849 | 22.2646 | 50.2594 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.049016 | 0.88632 | 0.043444 | 18.0823 | 22.2245 | 3.4649 | 0.045638 | 0.2326 | 0.2847 | 0.1604 | 0.0401
2012-10-30 22:32 | 26.5066 | 22.4721 | 22.4962 | 22.4 | 22.2676 | 50.2756 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048976 | 0.88554 | 0.04337 | 18.0812 | 22.2275 | 3.466 | 0.045563 | 0.2446 | 0.2687 | 0.1725 | 0.0401
2012-10-30 22:32 | 26.5006 | 22.4781 | 22.4982 | 22.394 | 22.2696 | 50.2478 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048979 | 0.88548 | 0.04337 | 18.0789 | 22.1694 | 3.4641 | 0.045565 | 0.3087 | 0.3288 | 0.2246 | 0.1002
2012-10-30 22:32 | 26.5111 | 22.4927 | 22.5047 | 22.3884 | 22.3002 | 50.2577 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048966 | 0.88528 | 0.043349 | 18.0795 | 22.1518 | 3.4648 | 0.045544 | 0.3409 | 0.3529 | 0.2366 | 0.1484
2012-10-30 22:32 | 26.5058 | 22.4954 | 22.5154 | 22.4192 | 22.2789 | 50.2657 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048758 | 0.88187 | 0.042998 | 18.0867 | 22.1385 | 3.4653 | 0.045197 | 0.3569 | 0.3769 | 0.2807 | 0.1404
2012-10-30 22:32 | 26.5088 | 22.5224 | 22.5304 | 22.3981 | 22.2658 | 50.2582 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048897 | 0.8841 | 0.04323 | 18.0808 | 22.1816 | 3.4648 | 0.045425 | 0.3408 | 0.3488 | 0.2165 | 0.0842
2012-10-30 22:32 | 26.5096 | 22.4912 | 22.5192 | 22.415 | 22.2867 | 50.2617 | 0.006713 | 0.32646 | 0.002191 | 48.6304 | 0.048828 | 0.88324 | 0.043127 | 18.0889 | 22.1703 | 3.465 | 0.045318 | 0.3209 | 0.3489 | 0.2447 | 0.1164
2012-10-30 22:32 | 26.5096 | 22.5032 | 22.4671 | 22.407 | 22.2786 | 50.2704 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.04885 | 0.88349 | 0.043159 | 18.0858 | 22.1744 | 3.4656 | 0.045354 | 0.3288 | 0.2927 | 0.2326 | 0.1042
2012-10-30 22:32 | 26.5193 | 22.5209 | 22.5169 | 22.4046 | 22.3325 | 50.2652 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.049016 | 0.88605 | 0.043431 | 18.0767 | 22.2121 | 3.4653 | 0.045623 | 0.3088 | 0.3048 | 0.1925 | 0.1204
2012-10-30 22:32 | 26.5073 | 22.4688 | 22.4768 | 22.3966 | 22.2763 | 50.2559 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.049048 | 0.88664 | 0.043488 | 18.077 | 22.156 | 3.4646 | 0.045687 | 0.3128 | 0.3208 | 0.2406 | 0.1203
2012-10-30 22:32 | 26.5073 | 22.5129 | 22.5129 | 22.3686 | 22.2924 | 50.2652 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048743 | 0.88189 | 0.042986 | 18.0926 | 22.1801 | 3.4653 | 0.045182 | 0.3328 | 0.3328 | 0.1885 | 0.1123
2012-10-30 22:32 | 26.5141 | 22.4756 | 22.5117 | 22.3994 | 22.3192 | 50.2634 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.049029 | 0.88634 | 0.043456 | 18.0778 | 22.1869 | 3.4652 | 0.045657 | 0.2887 | 0.3248 | 0.2125 | 0.1323
2012-10-30 22:32 | 26.5148 | 22.5004 | 22.4763 | 22.4001 | 22.3039 | 50.2657 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048875 | 0.88398 | 0.043205 | 18.0866 | 22.2116 | 3.4653 | 0.045401 | 0.2888 | 0.2647 | 0.1885 | 0.0923
2012-10-30 22:32 | 26.5171 | 22.5227 | 22.4946 | 22.3944 | 22.2581 | 50.2692 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.048749 | 0.88192 | 0.042993 | 18.091 | 22.1979 | 3.4656 | 0.045184 | 0.3248 | 0.2967 | 0.1965 | 0.0602
2012-10-30 22:32 | 26.5156 | 22.4731 | 22.4691 | 22.3809 | 22.2887 | 50.2559 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048809 | 0.88285 | 0.043091 | 18.088 | 22.2205 | 3.4646 | 0.045287 | 0.2526 | 0.2486 | 0.1604 | 0.0682
2012-10-30 22:33 | 26.5186 | 22.4961 | 22.4961 | 22.4039 | 22.2836 | 50.2623 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048928 | 0.88468 | 0.043285 | 18.0812 | 22.2235 | 3.4651 | 0.04548 | 0.2726 | 0.2726 | 0.1804 | 0.0601
2012-10-30 22:33 | 26.5238 | 22.5254 | 22.5013 | 22.3771 | 22.2608 | 50.2634 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.04885 | 0.88342 | 0.043155 | 18.0843 | 22.2367 | 3.4652 | 0.045352 | 0.2887 | 0.2646 | 0.1404 | 0.0241
2012-10-30 22:33 | 26.5163 | 22.4858 | 22.4979 | 22.3936 | 22.2853 | 50.2623 | 0.006716 | 0.32638 | 0.002192 | 48.598 | 0.048859 | 0.88385 | 0.043184 | 18.0898 | 22.2172 | 3.4651 | 0.045376 | 0.2686 | 0.2807 | 0.1764 | 0.0681
2012-10-30 22:33 | 26.52 | 22.4935 | 22.5336 | 22.4013 | 22.2971 | 50.2605 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.049123 | 0.88794 | 0.043618 | 18.0759 | 22.2489 | 3.465 | 0.045816 | 0.2446 | 0.2847 | 0.1524 | 0.0482
2012-10-30 22:33 | 26.5238 | 22.4933 | 22.4813 | 22.3731 | 22.2808 | 50.2559 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.049101 | 0.88759 | 0.043582 | 18.0769 | 22.2808 | 3.4646 | 0.045777 | 0.2125 | 0.2005 | 0.0923 | 0
2012-10-30 22:33 | 26.5215 | 22.475 | 22.5231 | 22.3988 | 22.2865 | 50.2501 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.049139 | 0.88829 | 0.04365 | 18.077 | 22.2183 | 3.4642 | 0.045849 | 0.2567 | 0.3048 | 0.1805 | 0.0682
2012-10-30 22:33 | 26.52 | 22.4535 | 22.5176 | 22.4174 | 22.277 | 50.264 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.049114 | 0.88775 | 0.043601 | 18.0754 | 22.2048 | 3.4652 | 0.045797 | 0.2487 | 0.3128 | 0.2126 | 0.0722
2012-10-30 22:33 | 26.5186 | 22.5002 | 22.5202 | 22.3999 | 22.2676 | 50.2605 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048887 | 0.8842 | 0.043226 | 18.0866 | 22.2796 | 3.465 | 0.045421 | 0.2206 | 0.2406 | 0.1203 | -0.012
2012-10-30 22:33 | 26.5193 | 22.4968 | 22.4688 | 22.4006 | 22.3244 | 50.2461 | 0.006747 | 0.32634 | 0.002202 | 48.3683 | 0.048815 | 0.88285 | 0.043097 | 18.0857 | 22.2603 | 3.464 | 0.045299 | 0.2365 | 0.2085 | 0.1403 | 0.0641
2012-10-30 22:33 | 26.5238 | 22.5174 | 22.5013 | 22.4212 | 22.3009 | 50.2536 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.048796 | 0.88241 | 0.043058 | 18.0836 | 22.2608 | 3.4645 | 0.045256 | 0.2566 | 0.2405 | 0.1604 | 0.0401
2012-10-30 22:33 | 26.5245 | 22.502 | 22.5261 | 22.3978 | 22.3056 | 50.2467 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048859 | 0.8833 | 0.043157 | 18.0786 | 22.2775 | 3.464 | 0.045352 | 0.2245 | 0.2486 | 0.1203 | 0.0281
2012-10-30 22:33 | 26.5186 | 22.4561 | 22.4761 | 22.3959 | 22.2756 | 50.2559 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048859 | 0.88362 | 0.043173 | 18.0851 | 22.2636 | 3.4646 | 0.045366 | 0.1925 | 0.2125 | 0.1323 | 0.012
2012-10-30 22:33 | 26.5208 | 22.4903 | 22.5184 | 22.3781 | 22.2898 | 50.2473 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048991 | 0.88576 | 0.043394 | 18.08 | 22.2537 | 3.464 | 0.045589 | 0.2366 | 0.2647 | 0.1244 | 0.0361
2012-10-30 22:33 | 26.5208 | 22.5304 | 22.4983 | 22.3901 | 22.2698 | 50.2478 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048825 | 0.88291 | 0.043108 | 18.0832 | 22.2417 | 3.4641 | 0.045302 | 0.2887 | 0.2566 | 0.1484 | 0.0281
2012-10-30 22:33 | 26.5215 | 22.475 | 22.495 | 22.3748 | 22.3146 | 50.2571 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.049051 | 0.88677 | 0.043497 | 18.0786 | 22.2825 | 3.4647 | 0.045691 | 0.1925 | 0.2125 | 0.0923 | 0.0321
2012-10-30 22:33 | 26.5208 | 22.4943 | 22.5184 | 22.3861 | 22.2898 | 50.2559 | 0.006722 | 0.32643 | 0.002194 | 48.561 | 0.049007 | 0.88596 | 0.043418 | 18.0783 | 22.2618 | 3.4646 | 0.045612 | 0.2325 | 0.2566 | 0.1243 | 0.028
2012-10-30 22:33 | 26.5186 | 22.4961 | 22.5442 | 22.3799 | 22.3077 | 50.2605 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048991 | 0.88572 | 0.043392 | 18.0792 | 22.1994 | 3.465 | 0.045591 | 0.2967 | 0.3448 | 0.1805 | 0.1083
2012-10-30 22:33 | 26.5171 | 22.4906 | 22.5227 | 22.3864 | 22.2701 | 50.2501 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.048847 | 0.88329 | 0.043146 | 18.0828 | 22.2821 | 3.4642 | 0.045339 | 0.2085 | 0.2406 | 0.1043 | -0.012
2012-10-30 22:33 | 26.5238 | 22.4412 | 22.4853 | 22.4332 | 22.337 | 50.2559 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.049013 | 0.88618 | 0.043434 | 18.0805 | 22.2567 | 3.4646 | 0.045632 | 0.1845 | 0.2286 | 0.1765 | 0.0803
2012-10-30 22:34 | 26.5163 | 22.5219 | 22.5099 | 22.3936 | 22.2974 | 50.2605 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048884 | 0.88395 | 0.043211 | 18.0827 | 22.2653 | 3.465 | 0.045407 | 0.2566 | 0.2446 | 0.1283 | 0.0321
2012-10-30 22:34 | 26.5171 | 22.4746 | 22.4906 | 22.4265 | 22.2701 | 50.2513 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.049054 | 0.88665 | 0.043494 | 18.0751 | 22.2701 | 3.4643 | 0.045684 | 0.2045 | 0.2205 | 0.1564 | 0
2012-10-30 22:34 | 26.5156 | 22.4811 | 22.5332 | 22.3849 | 22.2887 | 50.2507 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.049042 | 0.8865 | 0.043476 | 18.0763 | 22.2726 | 3.4643 | 0.04567 | 0.2085 | 0.2606 | 0.1123 | 0.0161
2012-10-30 22:34 | 26.5163 | 22.4538 | 22.4698 | 22.4257 | 22.3014 | 50.2571 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.049039 | 0.88641 | 0.043469 | 18.0756 | 22.2613 | 3.4647 | 0.045661 | 0.1925 | 0.2085 | 0.1644 | 0.0401
2012-10-30 22:34 | 26.5103 | 22.5119 | 22.4638 | 22.4117 | 22.2874 | 50.2501 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.048768 | 0.88218 | 0.043022 | 18.0892 | 22.2633 | 3.4642 | 0.045219 | 0.2486 | 0.2005 | 0.1484 | 0.0241
2012-10-30 22:34 | 26.5088 | 22.4984 | 22.5064 | 22.4302 | 22.2899 | 50.2507 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048944 | 0.88489 | 0.04331 | 18.0797 | 22.2377 | 3.4643 | 0.045504 | 0.2607 | 0.2687 | 0.1925 | 0.0522
2012-10-30 22:34 | 26.5073 | 22.4969 | 22.4768 | 22.4047 | 22.2563 | 50.26 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048825 | 0.88299 | 0.043112 | 18.0847 | 22.2362 | 3.4649 | 0.04531 | 0.2607 | 0.2406 | 0.1685 | 0.0201
2012-10-30 22:34 | 26.5096 | 22.4992 | 22.4671 | 22.431 | 22.2867 | 50.253 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.049123 | 0.88757 | 0.0436 | 18.0682 | 22.2466 | 3.4644 | 0.045794 | 0.2526 | 0.2205 | 0.1844 | 0.0401
2012-10-30 22:34 | 26.5006 | 22.4581 | 22.4822 | 22.398 | 22.2656 | 50.2519 | 0.006747 | 0.32637 | 0.002202 | 48.3726 | 0.048944 | 0.88521 | 0.043326 | 18.0862 | 22.2255 | 3.4644 | 0.045528 | 0.2326 | 0.2567 | 0.1725 | 0.0401
2012-10-30 22:34 | 26.5058 | 22.4874 | 22.4914 | 22.4032 | 22.2829 | 50.2536 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048806 | 0.88275 | 0.043084 | 18.087 | 22.2147 | 3.4645 | 0.045276 | 0.2727 | 0.2767 | 0.1885 | 0.0682
2012-10-30 22:34 | 26.5066 | 22.5122 | 22.4801 | 22.3559 | 22.2917 | 50.253 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048972 | 0.88543 | 0.043361 | 18.0803 | 22.2355 | 3.4644 | 0.045554 | 0.2767 | 0.2446 | 0.1204 | 0.0562
2012-10-30 22:34 | 26.5036 | 22.4531 | 22.4811 | 22.3889 | 22.3087 | 50.2461 | 0.006719 | 0.32641 | 0.002193 | 48.5806 | 0.048906 | 0.88433 | 0.043249 | 18.0822 | 22.1844 | 3.464 | 0.045442 | 0.2687 | 0.2967 | 0.2045 | 0.1243
2012-10-30 22:34 | 26.5066 | 22.5042 | 22.5242 | 22.3799 | 22.2957 | 50.2611 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048859 | 0.88352 | 0.043168 | 18.0831 | 22.2195 | 3.465 | 0.045363 | 0.2847 | 0.3047 | 0.1604 | 0.0762
2012-10-30 22:34 | 26.5028 | 22.4523 | 22.5204 | 22.4282 | 22.2959 | 50.2634 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.0489 | 0.88433 | 0.043244 | 18.0844 | 22.2237 | 3.4652 | 0.045442 | 0.2286 | 0.2967 | 0.2045 | 0.0722
2012-10-30 22:34 | 26.4939 | 22.5075 | 22.4314 | 22.3752 | 22.275 | 50.2571 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048708 | 0.88121 | 0.042922 | 18.0916 | 22.2188 | 3.4647 | 0.045115 | 0.2887 | 0.2126 | 0.1564 | 0.0562
2012-10-30 22:34 | 26.4953 | 22.4889 | 22.5009 | 22.3766 | 22.2603 | 50.2588 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.048954 | 0.88498 | 0.043323 | 18.0778 | 22.2042 | 3.4648 | 0.045517 | 0.2847 | 0.2967 | 0.1724 | 0.0561
2012-10-30 22:34 | 26.4909 | 22.4725 | 22.5045 | 22.3722 | 22.268 | 50.2513 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.048847 | 0.88365 | 0.043164 | 18.0902 | 22.1797 | 3.4643 | 0.045362 | 0.2928 | 0.3248 | 0.1925 | 0.0883
2012-10-30 22:34 | 26.4976 | 22.5353 | 22.4511 | 22.3428 | 22.3148 | 50.2525 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.048878 | 0.88388 | 0.043202 | 18.0834 | 22.2185 | 3.4644 | 0.045402 | 0.3168 | 0.2326 | 0.1243 | 0.0963
2012-10-30 22:34 | 26.4871 | 22.4967 | 22.4526 | 22.3724 | 22.2963 | 50.2559 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048869 | 0.88375 | 0.043188 | 18.0841 | 22.1679 | 3.4646 | 0.045381 | 0.3288 | 0.2847 | 0.2045 | 0.1284
2012-10-30 22:34 | 26.5028 | 22.5325 | 22.4763 | 22.4002 | 22.2919 | 50.2588 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048957 | 0.88499 | 0.043327 | 18.077 | 22.1635 | 3.4648 | 0.045522 | 0.369 | 0.3128 | 0.2367 | 0.1284
2012-10-30 22:34 | 26.4856 | 22.5032 | 22.4631 | 22.391 | 22.2907 | 50.26 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048925 | 0.88466 | 0.043282 | 18.082 | 22.1985 | 3.4649 | 0.045475 | 0.3047 | 0.2646 | 0.1925 | 0.0922
2012-10-30 22:34 | 26.4871 | 22.4887 | 22.4687 | 22.3805 | 22.2561 | 50.2542 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.048758 | 0.88199 | 0.043004 | 18.0891 | 22.1759 | 3.4645 | 0.045195 | 0.3128 | 0.2928 | 0.2046 | 0.0802
2012-10-30 22:34 | 26.4909 | 22.4965 | 22.4484 | 22.3802 | 22.296 | 50.2496 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.048847 | 0.88329 | 0.043146 | 18.0828 | 22.1958 | 3.4642 | 0.045343 | 0.3007 | 0.2526 | 0.1844 | 0.1002
2012-10-30 22:34 | 26.4804 | 22.47 | 22.486 | 22.4179 | 22.2615 | 50.2559 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048928 | 0.8847 | 0.043287 | 18.0818 | 22.1692 | 3.4646 | 0.04548 | 0.3008 | 0.3168 | 0.2487 | 0.0923
2012-10-30 22:34 | 26.4931 | 22.4827 | 22.4586 | 22.4266 | 22.2902 | 50.2519 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.048878 | 0.88389 | 0.043203 | 18.0837 | 22.202 | 3.4644 | 0.045394 | 0.2807 | 0.2566 | 0.2246 | 0.0882
2012-10-30 22:34 | 26.4781 | 22.4356 | 22.4837 | 22.3674 | 22.2712 | 50.2501 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048821 | 0.88333 | 0.043125 | 18.0933 | 22.1228 | 3.4642 | 0.045317 | 0.3128 | 0.3609 | 0.2446 | 0.1484
2012-10-30 22:34 | 26.4841 | 22.4937 | 22.4737 | 22.3574 | 22.3053 | 50.2444 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.048875 | 0.88414 | 0.043212 | 18.0898 | 22.1368 | 3.4638 | 0.045402 | 0.3569 | 0.3369 | 0.2206 | 0.1685
2012-10-30 22:35 | 26.4781 | 22.5118 | 22.4637 | 22.3394 | 22.3073 | 50.2415 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048985 | 0.88572 | 0.043387 | 18.0814 | 22.183 | 3.4636 | 0.045581 | 0.3288 | 0.2807 | 0.1564 | 0.1243
2012-10-30 22:35 | 26.4804 | 22.506 | 22.4539 | 22.3858 | 22.2655 | 50.2484 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048825 | 0.88303 | 0.043114 | 18.0856 | 22.101 | 3.4641 | 0.045307 | 0.405 | 0.3529 | 0.2848 | 0.1645
2012-10-30 22:35 | 26.4759 | 22.4935 | 22.4655 | 22.3813 | 22.3171 | 50.2449 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.049117 | 0.88757 | 0.043595 | 18.0704 | 22.1086 | 3.4639 | 0.045788 | 0.3849 | 0.3569 | 0.2727 | 0.2085
2012-10-30 22:35 | 26.4699 | 22.4755 | 22.4274 | 22.3272 | 22.2349 | 50.2432 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.049205 | 0.88908 | 0.043747 | 18.0689 | 22.0544 | 3.4638 | 0.045946 | 0.4211 | 0.373 | 0.2728 | 0.1805
2012-10-30 22:35 | 26.4834 | 22.489 | 22.4409 | 22.3888 | 22.2565 | 50.2559 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.048695 | 0.88101 | 0.042901 | 18.0923 | 22.1281 | 3.4646 | 0.045099 | 0.3609 | 0.3128 | 0.2607 | 0.1284
2012-10-30 22:35 | 26.4811 | 22.5348 | 22.4667 | 22.3464 | 22.21 | 50.2455 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.0489 | 0.88416 | 0.043235 | 18.0809 | 22.1539 | 3.4639 | 0.045427 | 0.3809 | 0.3128 | 0.1925 | 0.0561
2012-10-30 22:35 | 26.4736 | 22.5033 | 22.4231 | 22.3309 | 22.2467 | 50.2582 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048743 | 0.88158 | 0.042971 | 18.0864 | 22.1063 | 3.4648 | 0.045165 | 0.397 | 0.3168 | 0.2246 | 0.1404
2012-10-30 22:35 | 26.4699 | 22.4835 | 22.4515 | 22.3512 | 22.2309 | 50.2513 | 0.006707 | 0.32636 | 0.002189 | 48.6589 | 0.048916 | 0.88465 | 0.043273 | 18.085 | 22.1186 | 3.4643 | 0.045462 | 0.3649 | 0.3329 | 0.2326 | 0.1123
2012-10-30 22:35 | 26.4706 | 22.5323 | 22.4842 | 22.38 | 22.1995 | 50.2403 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048859 | 0.88382 | 0.043183 | 18.0893 | 22.1554 | 3.4636 | 0.045377 | 0.3769 | 0.3288 | 0.2246 | 0.0441
2012-10-30 22:35 | 26.4766 | 22.4902 | 22.4221 | 22.3539 | 22.2256 | 50.2467 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048925 | 0.88462 | 0.04328 | 18.0811 | 22.1012 | 3.464 | 0.045477 | 0.389 | 0.3209 | 0.2527 | 0.1244
2012-10-30 22:35 | 26.4706 | 22.5123 | 22.4441 | 22.4081 | 22.2076 | 50.2403 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.049127 | 0.88775 | 0.043613 | 18.0706 | 22.1474 | 3.4636 | 0.045805 | 0.3649 | 0.2967 | 0.2607 | 0.0602
2012-10-30 22:35 | 26.4811 | 22.4987 | 22.4867 | 22.3985 | 22.2181 | 50.238 | 0.006747 | 0.32636 | 0.002202 | 48.3704 | 0.04885 | 0.88336 | 0.043152 | 18.0831 | 22.1138 | 3.4634 | 0.045354 | 0.3849 | 0.3729 | 0.2847 | 0.1043
2012-10-30 22:35 | 26.4811 | 22.5108 | 22.4627 | 22.3785 | 22.2943 | 50.2519 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048695 | 0.88096 | 0.042898 | 18.0914 | 22.1699 | 3.4644 | 0.045094 | 0.3409 | 0.2928 | 0.2086 | 0.1244
2012-10-30 22:35 | 26.4774 | 22.5191 | 22.483 | 22.3427 | 22.2505 | 50.2455 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048837 | 0.88333 | 0.043139 | 18.0874 | 22.1462 | 3.4639 | 0.045333 | 0.3729 | 0.3368 | 0.1965 | 0.1043
2012-10-30 22:35 | 26.4766 | 22.4702 | 22.4541 | 22.394 | 22.2537 | 50.2548 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.04879 | 0.88248 | 0.043056 | 18.0873 | 22.1574 | 3.4646 | 0.045251 | 0.3128 | 0.2967 | 0.2366 | 0.0963
2012-10-30 22:35 | 26.4736 | 22.4992 | 22.4592 | 22.3589 | 22.2747 | 50.2496 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048944 | 0.88505 | 0.043318 | 18.0829 | 22.1143 | 3.4642 | 0.045514 | 0.3849 | 0.3449 | 0.2446 | 0.1604
2012-10-30 22:35 | 26.4789 | 22.5005 | 22.4524 | 22.3843 | 22.2479 | 50.2438 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048828 | 0.88306 | 0.043118 | 18.0851 | 22.1356 | 3.4638 | 0.045313 | 0.3649 | 0.3168 | 0.2487 | 0.1123
2012-10-30 22:35 | 26.4781 | 22.5118 | 22.4797 | 22.3795 | 22.2993 | 50.2438 | 0.006713 | 0.3264 | 0.002191 | 48.6219 | 0.048802 | 0.88299 | 0.043091 | 18.0932 | 22.1469 | 3.4638 | 0.045282 | 0.3649 | 0.3328 | 0.2326 | 0.1524
2012-10-30 22:35 | 26.4744 | 22.472 | 22.4399 | 22.3718 | 22.2555 | 50.2386 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048922 | 0.88476 | 0.043284 | 18.0852 | 22.1833 | 3.4634 | 0.045479 | 0.2887 | 0.2566 | 0.1885 | 0.0722
2012-10-30 22:35 | 26.4699 | 22.4955 | 22.4515 | 22.4154 | 22.243 | 50.2351 | 0.006747 | 0.32638 | 0.002202 | 48.3747 | 0.048793 | 0.88264 | 0.043067 | 18.0894 | 22.1266 | 3.4632 | 0.045269 | 0.3689 | 0.3249 | 0.2888 | 0.1164
2012-10-30 22:35 | 26.4766 | 22.4822 | 22.4541 | 22.39 | 22.2376 | 50.2438 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.048727 | 0.88157 | 0.042956 | 18.092 | 22.1414 | 3.4638 | 0.045155 | 0.3408 | 0.3127 | 0.2486 | 0.0962
2012-10-30 22:35 | 26.4766 | 22.5143 | 22.4421 | 22.3499 | 22.2456 | 50.2513 | 0.006751 | 0.32638 | 0.002203 | 48.346 | 0.049061 | 0.88677 | 0.043506 | 18.0749 | 22.1173 | 3.4643 | 0.045709 | 0.397 | 0.3248 | 0.2326 | 0.1283
2012-10-30 22:35 | 26.4759 | 22.4935 | 22.4655 | 22.3853 | 22.2449 | 50.2444 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.048938 | 0.88484 | 0.043302 | 18.0807 | 22.1487 | 3.4638 | 0.045502 | 0.3448 | 0.3168 | 0.2366 | 0.0962
2012-10-30 22:35 | 26.4654 | 22.5151 | 22.483 | 22.3347 | 22.2385 | 50.2444 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.048771 | 0.88193 | 0.043013 | 18.0831 | 22.1221 | 3.4638 | 0.045206 | 0.393 | 0.3609 | 0.2126 | 0.1164
2012-10-30 22:35 | 26.4677 | 22.4853 | 22.4412 | 22.345 | 22.2528 | 50.2392 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048935 | 0.88492 | 0.043304 | 18.0836 | 22.1565 | 3.4635 | 0.045502 | 0.3288 | 0.2847 | 0.1885 | 0.0963
2012-10-30 22:35 | 26.4669 | 22.4364 | 22.4404 | 22.3683 | 22.272 | 50.2455 | 0.006713 | 0.32638 | 0.002191 | 48.6197 | 0.048743 | 0.88167 | 0.042975 | 18.0881 | 22.1397 | 3.4639 | 0.045166 | 0.2967 | 0.3007 | 0.2286 | 0.1323
2012-10-30 22:36 | 26.4692 | 22.4628 | 22.4508 | 22.3706 | 22.2583 | 50.2542 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048903 | 0.88437 | 0.043248 | 18.0842 | 22.158 | 3.4645 | 0.045445 | 0.3048 | 0.2928 | 0.2126 | 0.1003
2012-10-30 22:36 | 26.4699 | 22.4755 | 22.4675 | 22.3753 | 22.243 | 50.2426 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.049262 | 0.88969 | 0.043828 | 18.0604 | 22.1066 | 3.4637 | 0.046028 | 0.3689 | 0.3609 | 0.2687 | 0.1364
2012-10-30 22:36 | 26.4692 | 22.4788 | 22.4467 | 22.3425 | 22.2543 | 50.2577 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048771 | 0.88225 | 0.043028 | 18.0896 | 22.15 | 3.4648 | 0.045225 | 0.3288 | 0.2967 | 0.1925 | 0.1043
2012-10-30 22:36 | 26.4729 | 22.4785 | 22.4865 | 22.3502 | 22.262 | 50.2438 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.048837 | 0.8832 | 0.043133 | 18.0847 | 22.1697 | 3.4638 | 0.045331 | 0.3088 | 0.3168 | 0.1805 | 0.0923
2012-10-30 22:36 | 26.4684 | 22.4299 | 22.4019 | 22.3778 | 22.2535 | 50.2484 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048683 | 0.88083 | 0.042882 | 18.0932 | 22.1572 | 3.4641 | 0.04508 | 0.2727 | 0.2447 | 0.2206 | 0.0963
2012-10-30 22:36 | 26.4669 | 22.4004 | 22.4685 | 22.3603 | 22.1958 | 50.2397 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048818 | 0.88287 | 0.0431 | 18.0849 | 22.1718 | 3.4635 | 0.045295 | 0.2286 | 0.2967 | 0.1885 | 0.024
2012-10-30 22:36 | 26.4692 | 22.4668 | 22.4948 | 22.3626 | 22.2583 | 50.2397 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048724 | 0.8813 | 0.04294 | 18.0875 | 22.158 | 3.4635 | 0.045134 | 0.3088 | 0.3368 | 0.2046 | 0.1003
2012-10-30 22:36 | 26.4692 | 22.4548 | 22.4427 | 22.3706 | 22.2342 | 50.2438 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048787 | 0.88248 | 0.043054 | 18.0884 | 22.162 | 3.4638 | 0.045253 | 0.2928 | 0.2807 | 0.2086 | 0.0722
2012-10-30 22:36 | 26.4699 | 22.4394 | 22.4715 | 22.3713 | 22.275 | 50.2345 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048752 | 0.88196 | 0.042997 | 18.0907 | 22.1868 | 3.4632 | 0.04519 | 0.2526 | 0.2847 | 0.1845 | 0.0882
2012-10-30 22:36 | 26.4721 | 22.4496 | 22.4617 | 22.4056 | 22.2251 | 50.2282 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048938 | 0.88491 | 0.043306 | 18.0822 | 22.185 | 3.4627 | 0.045504 | 0.2646 | 0.2767 | 0.2206 | 0.0401
2012-10-30 22:36 | 26.4744 | 22.472 | 22.5321 | 22.3998 | 22.2635 | 50.2357 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048727 | 0.88137 | 0.042946 | 18.0879 | 22.1833 | 3.4632 | 0.045144 | 0.2887 | 0.3488 | 0.2165 | 0.0802
2012-10-30 22:36 | 26.4699 | 22.4515 | 22.4835 | 22.3793 | 22.259 | 50.249 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048809 | 0.88287 | 0.043092 | 18.0883 | 22.1908 | 3.4642 | 0.045288 | 0.2607 | 0.2927 | 0.1885 | 0.0682
2012-10-30 22:36 | 26.4609 | 22.4785 | 22.5026 | 22.3703 | 22.254 | 50.227 | 0.006729 | 0.32647 | 0.002197 | 48.517 | 0.048708 | 0.88116 | 0.04292 | 18.0908 | 22.1698 | 3.4626 | 0.045117 | 0.3087 | 0.3328 | 0.2005 | 0.0842
2012-10-30 22:36 | 26.4639 | 22.4455 | 22.4775 | 22.3613 | 22.2731 | 50.2351 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048862 | 0.88372 | 0.04318 | 18.0861 | 22.2089 | 3.4632 | 0.045373 | 0.2366 | 0.2686 | 0.1524 | 0.0642
2012-10-30 22:36 | 26.4609 | 22.4625 | 22.4745 | 22.3623 | 22.258 | 50.2473 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048705 | 0.88106 | 0.042912 | 18.0898 | 22.2019 | 3.464 | 0.04511 | 0.2606 | 0.2726 | 0.1604 | 0.0561
2012-10-30 22:36 | 26.4639 | 22.4655 | 22.5376 | 22.3292 | 22.257 | 50.2438 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.048721 | 0.88153 | 0.042949 | 18.0933 | 22.1527 | 3.4638 | 0.045148 | 0.3128 | 0.3849 | 0.1765 | 0.1043
2012-10-30 22:36 | 26.4617 | 22.4753 | 22.4633 | 22.3791 | 22.2428 | 50.2484 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048881 | 0.88394 | 0.043208 | 18.0835 | 22.1746 | 3.4641 | 0.0454 | 0.3007 | 0.2887 | 0.2045 | 0.0682
2012-10-30 22:36 | 26.4639 | 22.4976 | 22.4655 | 22.3653 | 22.265 | 50.2444 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048717 | 0.88157 | 0.042947 | 18.0957 | 22.1567 | 3.4638 | 0.04514 | 0.3409 | 0.3088 | 0.2086 | 0.1083
2012-10-30 22:36 | 26.4684 | 22.486 | 22.478 | 22.3818 | 22.2615 | 50.2432 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048777 | 0.88231 | 0.043036 | 18.0886 | 22.1773 | 3.4638 | 0.045228 | 0.3087 | 0.3007 | 0.2045 | 0.0842
2012-10-30 22:36 | 26.4677 | 22.4653 | 22.5014 | 22.3611 | 22.2488 | 50.2374 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.048847 | 0.8834 | 0.043152 | 18.0851 | 22.1565 | 3.4634 | 0.045342 | 0.3088 | 0.3449 | 0.2046 | 0.0923
2012-10-30 22:36 | 26.4706 | 22.4842 | 22.5123 | 22.4121 | 22.2477 | 50.2328 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048853 | 0.88343 | 0.043158 | 18.0835 | 22.1795 | 3.463 | 0.045356 | 0.3047 | 0.3328 | 0.2326 | 0.0682
2012-10-30 22:36 | 26.4639 | 22.4655 | 22.4735 | 22.3733 | 22.241 | 50.2328 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048774 | 0.88221 | 0.043029 | 18.0876 | 22.1046 | 3.463 | 0.045225 | 0.3609 | 0.3689 | 0.2687 | 0.1364
2012-10-30 22:36 | 26.4564 | 22.45 | 22.4861 | 22.3618 | 22.2776 | 50.2293 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.048733 | 0.8817 | 0.042968 | 18.0924 | 22.1452 | 3.4628 | 0.045159 | 0.3048 | 0.3409 | 0.2166 | 0.1324
2012-10-30 22:36 | 26.4579 | 22.4234 | 22.4755 | 22.3633 | 22.235 | 50.2444 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.049139 | 0.88811 | 0.043641 | 18.0735 | 22.1387 | 3.4638 | 0.045838 | 0.2847 | 0.3368 | 0.2246 | 0.0963
2012-10-30 22:37 | 26.4692 | 22.4548 | 22.4668 | 22.3826 | 22.2743 | 50.2282 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.04878 | 0.88232 | 0.04304 | 18.0878 | 22.15 | 3.4627 | 0.045233 | 0.3048 | 0.3168 | 0.2326 | 0.1243
2012-10-30 22:37 | 26.4654 | 22.4429 | 22.483 | 22.3668 | 22.2705 | 50.2311 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048916 | 0.88447 | 0.043265 | 18.0815 | 22.1582 | 3.4629 | 0.045459 | 0.2847 | 0.3248 | 0.2086 | 0.1123
2012-10-30 22:37 | 26.4594 | 22.445 | 22.477 | 22.3568 | 22.2445 | 50.2288 | 0.006719 | 0.32643 | 0.002193 | 48.5827 | 0.048878 | 0.88397 | 0.043207 | 18.0852 | 22.1242 | 3.4628 | 0.0454 | 0.3208 | 0.3528 | 0.2326 | 0.1203
2012-10-30 22:37 | 26.4662 | 22.4678 | 22.4558 | 22.3275 | 22.2473 | 50.2397 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048746 | 0.88167 | 0.042978 | 18.087 | 22.131 | 3.4635 | 0.045175 | 0.3368 | 0.3248 | 0.1965 | 0.1163
2012-10-30 22:37 | 26.4602 | 22.4818 | 22.4337 | 22.3335 | 22.2493 | 50.2322 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048749 | 0.88189 | 0.042991 | 18.0904 | 22.149 | 3.463 | 0.045187 | 0.3328 | 0.2847 | 0.1845 | 0.1003
2012-10-30 22:37 | 26.4639 | 22.4294 | 22.4374 | 22.3372 | 22.237 | 50.2253 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048831 | 0.88316 | 0.043126 | 18.086 | 22.1327 | 3.4625 | 0.045322 | 0.2967 | 0.3047 | 0.2045 | 0.1043
2012-10-30 22:37 | 26.4684 | 22.474 | 22.466 | 22.3577 | 22.2174 | 50.2357 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048897 | 0.88427 | 0.043238 | 18.0844 | 22.085 | 3.4632 | 0.045431 | 0.389 | 0.381 | 0.2727 | 0.1324
2012-10-30 22:37 | 26.4617 | 22.4954 | 22.4473 | 22.3791 | 22.2428 | 50.2149 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.048919 | 0.8845 | 0.043269 | 18.081 | 22.1024 | 3.4618 | 0.045466 | 0.393 | 0.3449 | 0.2767 | 0.1404
2012-10-30 22:37 | 26.4647 | 22.4863 | 22.4783 | 22.3661 | 22.2337 | 50.2247 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.048724 | 0.88151 | 0.042951 | 18.0919 | 22.0773 | 3.4625 | 0.045143 | 0.409 | 0.401 | 0.2888 | 0.1564
2012-10-30 22:37 | 26.4594 | 22.4971 | 22.4249 | 22.3528 | 22.2686 | 50.2357 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.048746 | 0.88171 | 0.04298 | 18.0879 | 22.0961 | 3.4632 | 0.045173 | 0.401 | 0.3288 | 0.2567 | 0.1725
2012-10-30 22:37 | 26.4512 | 22.4929 | 22.4328 | 22.3686 | 22.2202 | 50.2264 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.049048 | 0.88671 | 0.043491 | 18.0785 | 22.1039 | 3.4626 | 0.04569 | 0.389 | 0.3289 | 0.2647 | 0.1163
2012-10-30 22:37 | 26.4572 | 22.4828 | 22.4147 | 22.3305 | 22.2142 | 50.2247 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048774 | 0.88225 | 0.043031 | 18.0885 | 22.1059 | 3.4625 | 0.045224 | 0.3769 | 0.3088 | 0.2246 | 0.1083
2012-10-30 22:37 | 26.4542 | 22.4839 | 22.4237 | 22.3476 | 22.2273 | 50.2218 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.048828 | 0.88301 | 0.043116 | 18.0842 | 22.1029 | 3.4623 | 0.045307 | 0.381 | 0.3208 | 0.2447 | 0.1244
2012-10-30 22:37 | 26.4482 | 22.4779 | 22.3977 | 22.3135 | 22.2333 | 50.2311 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.048802 | 0.88264 | 0.043074 | 18.0861 | 22.0929 | 3.4629 | 0.045267 | 0.385 | 0.3048 | 0.2206 | 0.1404
2012-10-30 22:37 | 26.4512 | 22.4969 | 22.4007 | 22.3405 | 22.2042 | 50.2305 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048831 | 0.88314 | 0.043125 | 18.0857 | 22.0959 | 3.4629 | 0.045317 | 0.401 | 0.3048 | 0.2446 | 0.1083
2012-10-30 22:37 | 26.4557 | 22.4894 | 22.4292 | 22.3771 | 22.1967 | 50.2103 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048755 | 0.8819 | 0.042997 | 18.0884 | 22.0763 | 3.4615 | 0.045192 | 0.4131 | 0.3529 | 0.3008 | 0.1204
2012-10-30 22:37 | 26.4482 | 22.5099 | 22.4217 | 22.3656 | 22.2614 | 50.2345 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048777 | 0.88222 | 0.043032 | 18.0868 | 22.125 | 3.4632 | 0.045225 | 0.3849 | 0.2967 | 0.2406 | 0.1364
2012-10-30 22:37 | 26.4422 | 22.4839 | 22.4478 | 22.3155 | 22.1952 | 50.2328 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.048859 | 0.88355 | 0.043169 | 18.0836 | 22.0147 | 3.463 | 0.045359 | 0.4692 | 0.4331 | 0.3008 | 0.1805
2012-10-30 22:37 | 26.4527 | 22.5144 | 22.4062 | 22.342 | 22.2258 | 50.2316 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048699 | 0.88114 | 0.04291 | 18.0935 | 22.0894 | 3.463 | 0.045107 | 0.425 | 0.3168 | 0.2526 | 0.1364
2012-10-30 22:37 | 26.4534 | 22.5031 | 22.3949 | 22.3909 | 22.2265 | 50.2345 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048891 | 0.88417 | 0.043228 | 18.0845 | 22.066 | 3.4632 | 0.045421 | 0.4371 | 0.3289 | 0.3249 | 0.1605
2012-10-30 22:37 | 26.4445 | 22.4782 | 22.378 | 22.3659 | 22.1895 | 50.2218 | 0.006741 | 0.32634 | 0.0022 | 48.4114 | 0.048938 | 0.88488 | 0.043304 | 18.0816 | 22.0491 | 3.4623 | 0.045504 | 0.4291 | 0.3289 | 0.3168 | 0.1404
2012-10-30 22:37 | 26.4482 | 22.4939 | 22.4017 | 22.3536 | 22.2092 | 50.2201 | 0.0067 | 0.32634 | 0.002186 | 48.7076 | 0.048721 | 0.88145 | 0.042945 | 18.0919 | 22.0929 | 3.4622 | 0.045131 | 0.401 | 0.3088 | 0.2607 | 0.1163
2012-10-30 22:37 | 26.4422 | 22.4678 | 22.4398 | 22.3115 | 22.2153 | 50.2247 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048916 | 0.88459 | 0.043271 | 18.0838 | 22.0548 | 3.4625 | 0.045469 | 0.413 | 0.385 | 0.2567 | 0.1605
2012-10-30 22:37 | 26.4407 | 22.4623 | 22.4102 | 22.3341 | 22.2258 | 50.2201 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.048736 | 0.88141 | 0.042956 | 18.0854 | 22.0934 | 3.4622 | 0.045154 | 0.3689 | 0.3168 | 0.2407 | 0.1324
2012-10-30 22:37 | 26.4377 | 22.4193 | 22.4112 | 22.3511 | 22.2268 | 50.2282 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048752 | 0.88182 | 0.04299 | 18.0878 | 22.1145 | 3.4627 | 0.045186 | 0.3048 | 0.2967 | 0.2366 | 0.1123
2012-10-30 22:37 | 26.437 | 22.4747 | 22.4105 | 22.3344 | 22.19 | 50.2253 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.04878 | 0.88232 | 0.04304 | 18.0878 | 22.0777 | 3.4625 | 0.045236 | 0.397 | 0.3328 | 0.2567 | 0.1123
2012-10-30 22:38 | 26.4474 | 22.4971 | 22.437 | 22.3167 | 22.2726 | 50.2253 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048812 | 0.88278 | 0.04309 | 18.0854 | 22.0961 | 3.4625 | 0.045287 | 0.401 | 0.3409 | 0.2206 | 0.1765
2012-10-30 22:38 | 26.4519 | 22.4896 | 22.4094 | 22.3613 | 22.241 | 50.2264 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.048982 | 0.88541 | 0.043369 | 18.0763 | 22.1046 | 3.4626 | 0.04557 | 0.385 | 0.3048 | 0.2567 | 0.1364
2012-10-30 22:38 | 26.4474 | 22.441 | 22.4049 | 22.3728 | 22.2205 | 50.2345 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.048762 | 0.88209 | 0.043012 | 18.0897 | 22.0961 | 3.4632 | 0.045207 | 0.3449 | 0.3088 | 0.2767 | 0.1244
2012-10-30 22:38 | 26.4482 | 22.4658 | 22.4137 | 22.3456 | 22.2213 | 50.2114 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048743 | 0.88166 | 0.042975 | 18.0878 | 22.113 | 3.4616 | 0.045172 | 0.3528 | 0.3007 | 0.2326 | 0.1083
2012-10-30 22:38 | 26.4422 | 22.4638 | 22.3957 | 22.3837 | 22.2153 | 50.2218 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048809 | 0.88252 | 0.043075 | 18.0812 | 22.1511 | 3.4623 | 0.045269 | 0.3127 | 0.2446 | 0.2326 | 0.0642
2012-10-30 22:38 | 26.4497 | 22.4473 | 22.4232 | 22.3431 | 22.2067 | 50.2247 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048743 | 0.88182 | 0.042982 | 18.0911 | 22.0944 | 3.4625 | 0.045179 | 0.3529 | 0.3288 | 0.2487 | 0.1123
2012-10-30 22:38 | 26.4504 | 22.4199 | 22.4199 | 22.3839 | 22.2315 | 50.2224 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048894 | 0.8844 | 0.043242 | 18.0881 | 22.1031 | 3.4623 | 0.045436 | 0.3168 | 0.3168 | 0.2808 | 0.1284
2012-10-30 22:38 | 26.4512 | 22.4368 | 22.4328 | 22.3606 | 22.2162 | 50.2311 | 0.006713 | 0.32638 | 0.002191 | 48.6197 | 0.048749 | 0.88186 | 0.04299 | 18.0898 | 22.1561 | 3.4629 | 0.045181 | 0.2807 | 0.2767 | 0.2045 | 0.0601
2012-10-30 22:38 | 26.4467 | 22.4483 | 22.4242 | 22.3481 | 22.2559 | 50.2311 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048865 | 0.88379 | 0.043187 | 18.0864 | 22.1476 | 3.4629 | 0.045384 | 0.3007 | 0.2766 | 0.2005 | 0.1083
2012-10-30 22:38 | 26.4572 | 22.4468 | 22.4067 | 22.3546 | 22.2664 | 50.2264 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048812 | 0.8828 | 0.043091 | 18.0857 | 22.142 | 3.4626 | 0.045287 | 0.3048 | 0.2647 | 0.2126 | 0.1244
2012-10-30 22:38 | 26.4504 | 22.468 | 22.4159 | 22.3478 | 22.2315 | 50.2155 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048802 | 0.88283 | 0.043084 | 18.09 | 22.1312 | 3.4619 | 0.045281 | 0.3368 | 0.2847 | 0.2166 | 0.1003
2012-10-30 22:38 | 26.4489 | 22.4104 | 22.4745 | 22.3262 | 22.2621 | 50.2351 | 0.006735 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4673 | 0.048796 | 0.88245 | 0.04306 | 18.0845 | 22.1457 | 3.4632 | 0.045258 | 0.2647 | 0.3288 | 0.1805 | 0.1164
2012-10-30 22:38 | 26.4557 | 22.4453 | 22.4493 | 22.3611 | 22.2528 | 50.2201 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048994 | 0.8858 | 0.043399 | 18.0798 | 22.1886 | 3.4622 | 0.045596 | 0.2567 | 0.2607 | 0.1725 | 0.0642
2012-10-30 22:38 | 26.4512 | 22.4768 | 22.4448 | 22.3325 | 22.2443 | 50.2322 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048806 | 0.88254 | 0.043073 | 18.0826 | 22.0959 | 3.463 | 0.045268 | 0.3809 | 0.3489 | 0.2366 | 0.1484
2012-10-30 22:38 | 26.4549 | 22.4685 | 22.4685 | 22.3723 | 22.232 | 50.2224 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048749 | 0.88173 | 0.042983 | 18.0871 | 22.1237 | 3.4623 | 0.045178 | 0.3448 | 0.3448 | 0.2486 | 0.1083
2012-10-30 22:38 | 26.4497 | 22.4353 | 22.4553 | 22.3431 | 22.1987 | 50.2201 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048733 | 0.88161 | 0.042964 | 18.0907 | 22.1145 | 3.4622 | 0.045162 | 0.3208 | 0.3408 | 0.2286 | 0.0842
2012-10-30 22:38 | 26.4467 | 22.4603 | 22.4403 | 22.328 | 22.2198 | 50.2212 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048809 | 0.88268 | 0.043083 | 18.0844 | 22.0994 | 3.4622 | 0.045282 | 0.3609 | 0.3409 | 0.2286 | 0.1204
2012-10-30 22:38 | 26.4519 | 22.4134 | 22.4335 | 22.3252 | 22.229 | 50.2247 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048724 | 0.88138 | 0.042944 | 18.0893 | 22.1487 | 3.4625 | 0.045141 | 0.2647 | 0.2848 | 0.1765 | 0.0803
2012-10-30 22:38 | 26.4549 | 22.4405 | 22.4525 | 22.3442 | 22.236 | 50.2195 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.04878 | 0.88232 | 0.04304 | 18.0878 | 22.1197 | 3.4621 | 0.045236 | 0.3208 | 0.3328 | 0.2245 | 0.1163
2012-10-30 22:38 | 26.4594 | 22.5011 | 22.445 | 22.3487 | 22.2244 | 50.2212 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.048673 | 0.88054 | 0.042859 | 18.091 | 22.1522 | 3.4622 | 0.045059 | 0.3489 | 0.2928 | 0.1965 | 0.0722
2012-10-30 22:38 | 26.4549 | 22.4445 | 22.4605 | 22.3362 | 22.1959 | 50.2264 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048812 | 0.88301 | 0.043102 | 18.0901 | 22.1197 | 3.4626 | 0.045299 | 0.3248 | 0.3408 | 0.2165 | 0.0762
2012-10-30 22:38 | 26.4512 | 22.4488 | 22.4608 | 22.3325 | 22.2243 | 50.2201 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048853 | 0.88349 | 0.043161 | 18.0847 | 22.1521 | 3.4622 | 0.045359 | 0.2967 | 0.3087 | 0.1804 | 0.0722
2012-10-30 22:38 | 26.4617 | 22.4833 | 22.4673 | 22.3591 | 22.2107 | 50.2201 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048736 | 0.88171 | 0.042971 | 18.0916 | 22.1305 | 3.4622 | 0.045169 | 0.3528 | 0.3368 | 0.2286 | 0.0802
2012-10-30 22:38 | 26.4489 | 22.4585 | 22.4305 | 22.3222 | 22.1939 | 50.2201 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048815 | 0.88294 | 0.043101 | 18.0875 | 22.1056 | 3.4622 | 0.045297 | 0.3529 | 0.3249 | 0.2166 | 0.0883
2012-10-30 22:38 | 26.4549 | 22.4565 | 22.4365 | 22.3362 | 22.248 | 50.223 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.048909 | 0.88437 | 0.043254 | 18.082 | 22.1036 | 3.4624 | 0.045452 | 0.3529 | 0.3329 | 0.2326 | 0.1444
2012-10-30 22:39 | 26.4474 | 22.465 | 22.429 | 22.2967 | 22.2044 | 50.2293 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048856 | 0.88349 | 0.043164 | 18.0836 | 22.1202 | 3.4628 | 0.045361 | 0.3448 | 0.3088 | 0.1765 | 0.0842
2012-10-30 22:39 | 26.4579 | 22.4555 | 22.4034 | 22.3513 | 22.2269 | 50.2345 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.048749 | 0.88177 | 0.042986 | 18.088 | 22.1307 | 3.4632 | 0.045184 | 0.3248 | 0.2727 | 0.2206 | 0.0962
2012-10-30 22:39 | 26.4497 | 22.4272 | 22.4513 | 22.3511 | 22.2468 | 50.227 | 0.006725 | 0.32641 | 0.002195 | 48.5372 | 0.04874 | 0.88173 | 0.042975 | 18.0904 | 22.0824 | 3.4626 | 0.04517 | 0.3448 | 0.3689 | 0.2687 | 0.1644
2012-10-30 22:39 | 26.4534 | 22.451 | 22.4309 | 22.3427 | 22.2465 | 50.223 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.048793 | 0.88265 | 0.043067 | 18.0897 | 22.1262 | 3.4624 | 0.045267 | 0.3248 | 0.3047 | 0.2165 | 0.1203
2012-10-30 22:39 | 26.4504 | 22.46 | 22.3959 | 22.3438 | 22.2515 | 50.2172 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.049042 | 0.88664 | 0.043483 | 18.0792 | 22.1071 | 3.462 | 0.04568 | 0.3529 | 0.2888 | 0.2367 | 0.1444
2012-10-30 22:39 | 26.4459 | 22.4595 | 22.4515 | 22.3072 | 22.239 | 50.2241 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048972 | 0.88515 | 0.043348 | 18.0747 | 22.0946 | 3.4624 | 0.045542 | 0.3649 | 0.3569 | 0.2126 | 0.1444
2012-10-30 22:39 | 26.4445 | 22.4421 | 22.414 | 22.3379 | 22.2256 | 50.2201 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.04879 | 0.88228 | 0.043046 | 18.0832 | 22.1253 | 3.4622 | 0.045244 | 0.3168 | 0.2887 | 0.2126 | 0.1003
2012-10-30 22:39 | 26.4422 | 22.4839 | 22.4438 | 22.3275 | 22.1992 | 50.2293 | 0.006738 | 0.32647 | 0.0022 | 48.4522 | 0.048869 | 0.88398 | 0.043199 | 18.0888 | 22.1431 | 3.4628 | 0.045399 | 0.3408 | 0.3007 | 0.1844 | 0.0561
2012-10-30 22:39 | 26.4437 | 22.4613 | 22.3852 | 22.313 | 22.2007 | 50.2264 | 0.006744 | 0.3264 | 0.002201 | 48.3984 | 0.048853 | 0.88352 | 0.043163 | 18.0853 | 22.0884 | 3.4626 | 0.045364 | 0.3729 | 0.2968 | 0.2246 | 0.1123
2012-10-30 22:39 | 26.4437 | 22.4293 | 22.4172 | 22.321 | 22.1726 | 50.2247 | 0.006713 | 0.32638 | 0.002191 | 48.6197 | 0.048843 | 0.88335 | 0.043145 | 18.0854 | 22.0884 | 3.4625 | 0.045336 | 0.3409 | 0.3288 | 0.2326 | 0.0842
2012-10-30 22:39 | 26.4527 | 22.4623 | 22.4543 | 22.326 | 22.2378 | 50.2212 | 0.006741 | 0.32643 | 0.0022 | 48.4241 | 0.048862 | 0.88382 | 0.043185 | 18.0881 | 22.0934 | 3.4622 | 0.045385 | 0.3689 | 0.3609 | 0.2326 | 0.1444
2012-10-30 22:39 | 26.4497 | 22.4633 | 22.4393 | 22.3591 | 22.2468 | 50.2218 | 0.006729 | 0.32646 | 0.002197 | 48.5148 | 0.048796 | 0.88249 | 0.043062 | 18.0854 | 22.0703 | 3.4623 | 0.045259 | 0.393 | 0.369 | 0.2888 | 0.1765
2012-10-30 22:39 | 26.4482 | 22.4698 | 22.4498 | 22.3416 | 22.2453 | 50.2149 | 0.006725 | 0.32644 | 0.002195 | 48.5416 | 0.048746 | 0.88164 | 0.042977 | 18.0864 | 22.0769 | 3.4618 | 0.045172 | 0.3929 | 0.3729 | 0.2647 | 0.1684
2012-10-30 22:39 | 26.4564 | 22.47 | 22.4299 | 22.3498 | 22.2295 | 50.2103 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.04885 | 0.88355 | 0.043161 | 18.087 | 22.1292 | 3.4615 | 0.045355 | 0.3408 | 0.3007 | 0.2206 | 0.1003
2012-10-30 22:39 | 26.4557 | 22.4773 | 22.4493 | 22.317 | 22.2007 | 50.2166 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.048727 | 0.88151 | 0.042953 | 18.0908 | 22.1205 | 3.4619 | 0.045151 | 0.3568 | 0.3288 | 0.1965 | 0.0802
2012-10-30 22:39 | 26.4542 | 22.4438 | 22.4678 | 22.3235 | 22.2072 | 50.2149 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048743 | 0.88176 | 0.042979 | 18.0899 | 22.1069 | 3.4618 | 0.045176 | 0.3369 | 0.3609 | 0.2166 | 0.1003
2012-10-30 22:39 | 26.4602 | 22.4778 | 22.4578 | 22.3175 | 22.2292 | 50.2155 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048746 | 0.8818 | 0.042984 | 18.0897 | 22.0889 | 3.4619 | 0.045183 | 0.3889 | 0.3689 | 0.2286 | 0.1403
2012-10-30 22:39 | 26.4534 | 22.443 | 22.463 | 22.3548 | 22.2064 | 50.227 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048887 | 0.88387 | 0.04321 | 18.0798 | 22.0981 | 3.4626 | 0.045404 | 0.3449 | 0.3649 | 0.2567 | 0.1083
2012-10-30 22:39 | 26.4549 | 22.4365 | 22.3964 | 22.3242 | 22.2199 | 50.2253 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.048699 | 0.88095 | 0.042901 | 18.0897 | 22.1277 | 3.4625 | 0.045092 | 0.3088 | 0.2687 | 0.1965 | 0.0922
2012-10-30 22:39 | 26.4527 | 22.4503 | 22.4142 | 22.2659 | 22.1736 | 50.2236 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.048881 | 0.88379 | 0.043201 | 18.0805 | 22.1175 | 3.4624 | 0.045394 | 0.3328 | 0.2967 | 0.1484 | 0.0561
2012-10-30 22:39 | 26.4579 | 22.4274 | 22.4154 | 22.3553 | 22.243 | 50.2207 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048831 | 0.88316 | 0.043126 | 18.086 | 22.1267 | 3.4622 | 0.045321 | 0.3007 | 0.2887 | 0.2286 | 0.1163
2012-10-30 22:39 | 26.4572 | 22.4628 | 22.4428 | 22.3826 | 22.2423 | 50.216 | 0.006722 | 0.32643 | 0.002194 | 48.561 | 0.048815 | 0.88283 | 0.043095 | 18.0851 | 22.126 | 3.4619 | 0.045289 | 0.3368 | 0.3168 | 0.2566 | 0.1163
2012-10-30 22:39 | 26.4549 | 22.4204 | 22.4124 | 22.2961 | 22.256 | 50.212 | 0.006738 | 0.32646 | 0.0022 | 48.45 | 0.048944 | 0.88491 | 0.043311 | 18.08 | 22.1558 | 3.4616 | 0.045511 | 0.2646 | 0.2566 | 0.1403 | 0.1002
2012-10-30 22:39 | 26.4579 | 22.4274 | 22.4395 | 22.3593 | 22.2189 | 50.2085 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048743 | 0.88163 | 0.042973 | 18.0873 | 22.1788 | 3.4614 | 0.045169 | 0.2486 | 0.2607 | 0.1805 | 0.0401
2012-10-30 22:39 | 26.4602 | 22.4097 | 22.4418 | 22.3576 | 22.2292 | 50.2247 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048762 | 0.88225 | 0.04302 | 18.0929 | 22.1651 | 3.4625 | 0.045216 | 0.2446 | 0.2767 | 0.1925 | 0.0641
2012-10-30 22:39 | 26.4654 | 22.447 | 22.4269 | 22.3307 | 22.2826 | 50.2091 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.049164 | 0.8885 | 0.043682 | 18.0722 | 22.1783 | 3.4614 | 0.045882 | 0.2687 | 0.2486 | 0.1524 | 0.1043
2012-10-30 22:39 | 26.4609 | 22.4144 | 22.4625 | 22.3543 | 22.1858 | 50.2074 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.048758 | 0.88194 | 0.043002 | 18.0882 | 22.1377 | 3.4613 | 0.045198 | 0.2767 | 0.3248 | 0.2166 | 0.0481
2012-10-30 22:40 | 26.4609 | 22.4344 | 22.4384 | 22.3302 | 22.242 | 50.2033 | 0.00671 | 0.32638 | 0.00219 | 48.6414 | 0.0489 | 0.88417 | 0.043236 | 18.0812 | 22.1056 | 3.461 | 0.045426 | 0.3288 | 0.3328 | 0.2246 | 0.1364
2012-10-30 22:40 | 26.4594 | 22.3848 | 22.457 | 22.3167 | 22.2124 | 50.2218 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.049098 | 0.88745 | 0.043572 | 18.0751 | 22.1603 | 3.4623 | 0.045766 | 0.2245 | 0.2967 | 0.1564 | 0.0521
2012-10-30 22:40 | 26.4602 | 22.4377 | 22.4297 | 22.3415 | 22.2172 | 50.2051 | 0.006741 | 0.32646 | 0.002201 | 48.4284 | 0.048856 | 0.88345 | 0.043162 | 18.0827 | 22.1169 | 3.4611 | 0.045363 | 0.3208 | 0.3128 | 0.2246 | 0.1003
2012-10-30 22:40 | 26.4602 | 22.4538 | 22.4458 | 22.3896 | 22.2172 | 50.2103 | 0.006713 | 0.3264 | 0.002191 | 48.6219 | 0.048809 | 0.88272 | 0.043085 | 18.0853 | 22.129 | 3.4615 | 0.045276 | 0.3248 | 0.3168 | 0.2606 | 0.0882
2012-10-30 22:40 | 26.4519 | 22.4575 | 22.4615 | 22.3092 | 22.2651 | 50.2172 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.04885 | 0.8834 | 0.043154 | 18.084 | 22.0806 | 3.462 | 0.04535 | 0.3769 | 0.3809 | 0.2286 | 0.1845
2012-10-30 22:40 | 26.4632 | 22.4407 | 22.4608 | 22.3004 | 22.2162 | 50.2091 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048812 | 0.88303 | 0.043102 | 18.0904 | 22.1199 | 3.4614 | 0.045297 | 0.3208 | 0.3409 | 0.1805 | 0.0963
2012-10-30 22:40 | 26.4587 | 22.4523 | 22.4483 | 22.332 | 22.2398 | 50.2212 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048821 | 0.8829 | 0.043104 | 18.0844 | 22.1154 | 3.4622 | 0.0453 | 0.3369 | 0.3329 | 0.2166 | 0.1244
2012-10-30 22:40 | 26.4557 | 22.4373 | 22.4894 | 22.3851 | 22.2408 | 50.212 | 0.006741 | 0.32641 | 0.0022 | 48.422 | 0.04868 | 0.88075 | 0.042875 | 18.0926 | 22.0563 | 3.4616 | 0.045075 | 0.381 | 0.4331 | 0.3288 | 0.1845
2012-10-30 22:40 | 26.4624 | 22.46 | 22.4279 | 22.3678 | 22.2114 | 50.2126 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048812 | 0.88278 | 0.04309 | 18.0854 | 22.1191 | 3.4617 | 0.045284 | 0.3409 | 0.3088 | 0.2487 | 0.0923
2012-10-30 22:40 | 26.4594 | 22.4329 | 22.453 | 22.3287 | 22.2044 | 50.2097 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048793 | 0.88255 | 0.043062 | 18.0877 | 22.1442 | 3.4615 | 0.045259 | 0.2887 | 0.3088 | 0.1845 | 0.0602
2012-10-30 22:40 | 26.4564 | 22.438 | 22.462 | 22.3377 | 22.2656 | 50.2172 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.04874 | 0.8818 | 0.042979 | 18.0919 | 22.1452 | 3.462 | 0.045172 | 0.2928 | 0.3168 | 0.1925 | 0.1204
2012-10-30 22:40 | 26.4534 | 22.451 | 22.459 | 22.3427 | 22.2224 | 50.2149 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048865 | 0.88384 | 0.043189 | 18.0873 | 22.1342 | 3.4618 | 0.045383 | 0.3168 | 0.3248 | 0.2085 | 0.0882
2012-10-30 22:40 | 26.4557 | 22.4413 | 22.4653 | 22.333 | 22.2328 | 50.1987 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048869 | 0.88374 | 0.043187 | 18.0838 | 22.1285 | 3.4607 | 0.045381 | 0.3128 | 0.3368 | 0.2045 | 0.1043
2012-10-30 22:40 | 26.4602 | 22.4538 | 22.4658 | 22.3616 | 22.2453 | 50.2166 | 0.006738 | 0.32643 | 0.002199 | 48.4457 | 0.048711 | 0.88118 | 0.042923 | 18.0899 | 22.125 | 3.4619 | 0.045122 | 0.3288 | 0.3408 | 0.2366 | 0.1203
2012-10-30 22:40 | 26.4557 | 22.4252 | 22.4052 | 22.337 | 22.2247 | 50.2045 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.048878 | 0.88363 | 0.04319 | 18.0784 | 22.1245 | 3.4611 | 0.045378 | 0.3007 | 0.2807 | 0.2125 | 0.1002
2012-10-30 22:40 | 26.4467 | 22.4443 | 22.4443 | 22.308 | 22.2518 | 50.2103 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048853 | 0.88355 | 0.043164 | 18.0859 | 22.1074 | 3.4615 | 0.045362 | 0.3369 | 0.3369 | 0.2006 | 0.1444
2012-10-30 22:40 | 26.4459 | 22.4675 | 22.4756 | 22.3112 | 22.219 | 50.2028 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048837 | 0.88338 | 0.043141 | 18.0882 | 22.0946 | 3.461 | 0.045338 | 0.3729 | 0.381 | 0.2166 | 0.1244
2012-10-30 22:40 | 26.4452 | 22.4308 | 22.4508 | 22.3386 | 22.2343 | 50.2218 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048711 | 0.88127 | 0.042927 | 18.0917 | 22.13 | 3.4623 | 0.045122 | 0.3008 | 0.3208 | 0.2086 | 0.1043
2012-10-30 22:40 | 26.4459 | 22.4595 | 22.4635 | 22.3874 | 22.235 | 50.2091 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048796 | 0.88241 | 0.043058 | 18.0836 | 22.1307 | 3.4614 | 0.045256 | 0.3288 | 0.3328 | 0.2567 | 0.1043
2012-10-30 22:40 | 26.4347 | 22.4042 | 22.4764 | 22.3802 | 22.2238 | 50.2166 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.048758 | 0.8821 | 0.04301 | 18.0915 | 22.1476 | 3.4619 | 0.045209 | 0.2566 | 0.3288 | 0.2326 | 0.0762
2012-10-30 22:40 | 26.4362 | 22.4178 | 22.4699 | 22.3215 | 22.2454 | 50.212 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048891 | 0.8842 | 0.043229 | 18.0851 | 22.121 | 3.4616 | 0.045424 | 0.2968 | 0.3489 | 0.2005 | 0.1244
2012-10-30 22:40 | 26.4317 | 22.4213 | 22.4012 | 22.3451 | 22.2328 | 50.2137 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048878 | 0.88378 | 0.043197 | 18.0813 | 22.1285 | 3.4617 | 0.045392 | 0.2928 | 0.2727 | 0.2166 | 0.1043
2012-10-30 22:40 | 26.434 | 22.4156 | 22.4677 | 22.3514 | 22.2351 | 50.2126 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.04895 | 0.88514 | 0.043328 | 18.0825 | 22.1148 | 3.4617 | 0.045527 | 0.3008 | 0.3529 | 0.2366 | 0.1203
2012-10-30 22:40 | 26.4332 | 22.4067 | 22.4749 | 22.3827 | 22.2343 | 50.2103 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048784 | 0.88258 | 0.043056 | 18.0916 | 22.0699 | 3.4615 | 0.045251 | 0.3368 | 0.405 | 0.3128 | 0.1644
2012-10-30 22:40 | 26.4377 | 22.4152 | 22.4954 | 22.3471 | 22.2148 | 50.2189 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048843 | 0.88336 | 0.043146 | 18.0857 | 22.1345 | 3.4621 | 0.045343 | 0.2807 | 0.3609 | 0.2126 | 0.0803
2012-10-30 22:40 | 26.4302 | 22.4198 | 22.4639 | 22.3957 | 22.2634 | 50.2033 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048724 | 0.88115 | 0.042933 | 18.0845 | 22.1431 | 3.461 | 0.045132 | 0.2767 | 0.3208 | 0.2526 | 0.1203
2012-10-30 22:41 | 26.4355 | 22.4331 | 22.409 | 22.373 | 22.2086 | 50.2114 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.049023 | 0.88618 | 0.043443 | 18.0768 | 22.0962 | 3.4616 | 0.04564 | 0.3369 | 0.3128 | 0.2768 | 0.1124
2012-10-30 22:41 | 26.4175 | 22.4391 | 22.4592 | 22.3389 | 22.2507 | 50.2033 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.048777 | 0.88235 | 0.043038 | 18.0894 | 22.0823 | 3.461 | 0.04523 | 0.3568 | 0.3769 | 0.2566 | 0.1684
2012-10-30 22:41 | 26.4265 | 22.4521 | 22.4441 | 22.3319 | 22.2517 | 50.2016 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.0489 | 0.88444 | 0.043249 | 18.0868 | 22.1193 | 3.4609 | 0.045444 | 0.3328 | 0.3248 | 0.2126 | 0.1324
2012-10-30 22:41 | 26.4257 | 22.4113 | 22.4393 | 22.3632 | 22.2028 | 50.2143 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.048812 | 0.88281 | 0.043092 | 18.086 | 22.1025 | 3.4618 | 0.045284 | 0.3088 | 0.3368 | 0.2607 | 0.1003
2012-10-30 22:41 | 26.407 | 22.4286 | 22.4407 | 22.3084 | 22.2322 | 50.212 | 0.006713 | 0.32636 | 0.002191 | 48.6154 | 0.049004 | 0.88579 | 0.043407 | 18.0758 | 22.1399 | 3.4616 | 0.045598 | 0.2887 | 0.3008 | 0.1685 | 0.0923
2012-10-30 22:41 | 26.416 | 22.4537 | 22.4376 | 22.3334 | 22.2532 | 50.2178 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048925 | 0.88499 | 0.043298 | 18.0888 | 22.0808 | 3.462 | 0.045495 | 0.3729 | 0.3568 | 0.2526 | 0.1724
2012-10-30 22:41 | 26.4153 | 22.4369 | 22.449 | 22.3247 | 22.2445 | 50.2201 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048837 | 0.88327 | 0.043136 | 18.0862 | 22.1643 | 3.4622 | 0.045328 | 0.2726 | 0.2847 | 0.1604 | 0.0802
2012-10-30 22:41 | 26.4085 | 22.4702 | 22.4863 | 22.346 | 22.2297 | 50.2033 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048831 | 0.88332 | 0.043133 | 18.0893 | 22.1053 | 3.461 | 0.04533 | 0.3649 | 0.381 | 0.2407 | 0.1244
2012-10-30 22:41 | 26.413 | 22.4346 | 22.4587 | 22.3825 | 22.2302 | 50.1952 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048966 | 0.8853 | 0.043349 | 18.0798 | 22.1259 | 3.4605 | 0.045545 | 0.3087 | 0.3328 | 0.2566 | 0.1043
2012-10-30 22:41 | 26.416 | 22.4176 | 22.4777 | 22.3374 | 22.2292 | 50.2056 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.04873 | 0.88145 | 0.042953 | 18.0885 | 22.1088 | 3.4612 | 0.045151 | 0.3088 | 0.3689 | 0.2286 | 0.1204
2012-10-30 22:41 | 26.4175 | 22.4191 | 22.4431 | 22.2988 | 22.2347 | 50.2004 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.048743 | 0.88186 | 0.042984 | 18.092 | 22.1063 | 3.4608 | 0.045176 | 0.3128 | 0.3368 | 0.1925 | 0.1284
2012-10-30 22:41 | 26.4145 | 22.384 | 22.4321 | 22.3159 | 22.2116 | 50.2051 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048913 | 0.88468 | 0.043272 | 18.0867 | 22.1314 | 3.4611 | 0.045468 | 0.2526 | 0.3007 | 0.1845 | 0.0802
2012-10-30 22:41 | 26.4115 | 22.3971 | 22.4612 | 22.3971 | 22.2848 | 50.2108 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048743 | 0.88182 | 0.042982 | 18.0911 | 22.1124 | 3.4615 | 0.045177 | 0.2847 | 0.3488 | 0.2847 | 0.1724
2012-10-30 22:41 | 26.4108 | 22.4284 | 22.4525 | 22.3362 | 22.2159 | 50.2189 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048903 | 0.88423 | 0.043241 | 18.0813 | 22.0996 | 3.4621 | 0.045438 | 0.3288 | 0.3529 | 0.2366 | 0.1163
2012-10-30 22:41 | 26.413 | 22.4186 | 22.4467 | 22.3465 | 22.1981 | 50.2091 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.04873 | 0.88164 | 0.042962 | 18.0924 | 22.0978 | 3.4614 | 0.045156 | 0.3208 | 0.3489 | 0.2487 | 0.1003
2012-10-30 22:41 | 26.4145 | 22.4401 | 22.4281 | 22.3359 | 22.2076 | 50.2108 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048831 | 0.8833 | 0.043133 | 18.089 | 22.1073 | 3.4615 | 0.045329 | 0.3328 | 0.3208 | 0.2286 | 0.1003
2012-10-30 22:41 | 26.4153 | 22.4409 | 22.449 | 22.3287 | 22.2405 | 50.1964 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048922 | 0.88456 | 0.043274 | 18.081 | 22.1001 | 3.4605 | 0.045473 | 0.3408 | 0.3489 | 0.2286 | 0.1404
2012-10-30 22:41 | 26.4153 | 22.4209 | 22.4329 | 22.3247 | 22.2365 | 50.2103 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048762 | 0.8821 | 0.043013 | 18.09 | 22.1162 | 3.4615 | 0.045209 | 0.3047 | 0.3167 | 0.2085 | 0.1203
2012-10-30 22:41 | 26.401 | 22.4507 | 22.4347 | 22.3304 | 22.2021 | 50.2062 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048799 | 0.88222 | 0.043051 | 18.0786 | 22.0698 | 3.4612 | 0.045244 | 0.3809 | 0.3649 | 0.2606 | 0.1323
2012-10-30 22:41 | 26.404 | 22.4176 | 22.4296 | 22.3375 | 22.2412 | 50.2056 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048721 | 0.88127 | 0.042936 | 18.088 | 22.0808 | 3.4612 | 0.045129 | 0.3368 | 0.3488 | 0.2567 | 0.1604
2012-10-30 22:41 | 26.4085 | 22.4181 | 22.4782 | 22.3299 | 22.2217 | 50.2056 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.048714 | 0.88119 | 0.042926 | 18.0891 | 22.0893 | 3.4612 | 0.045124 | 0.3288 | 0.3889 | 0.2406 | 0.1324
2012-10-30 22:41 | 26.4033 | 22.4049 | 22.3768 | 22.3167 | 22.1924 | 50.208 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.048865 | 0.88372 | 0.043183 | 18.085 | 22.064 | 3.4613 | 0.045373 | 0.3409 | 0.3128 | 0.2527 | 0.1284
2012-10-30 22:41 | 26.4025 | 22.4081 | 22.4442 | 22.3159 | 22.1956 | 50.2016 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048982 | 0.88567 | 0.043382 | 18.0816 | 22.0231 | 3.4609 | 0.045579 | 0.385 | 0.4211 | 0.2928 | 0.1725
2012-10-30 22:41 | 26.4063 | 22.4119 | 22.436 | 22.3478 | 22.2315 | 50.197 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048966 | 0.88537 | 0.043353 | 18.0813 | 22.0069 | 3.4606 | 0.045549 | 0.405 | 0.4291 | 0.3409 | 0.2246
2012-10-30 22:41 | 26.4003 | 22.4139 | 22.4219 | 22.3538 | 22.2095 | 50.2091 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.048872 | 0.88388 | 0.043197 | 18.0856 | 22.0891 | 3.4614 | 0.04539 | 0.3248 | 0.3328 | 0.2647 | 0.1204
2012-10-30 22:41 | 26.3913 | 22.4129 | 22.4169 | 22.3328 | 22.1884 | 50.1987 | 0.006713 | 0.32614 | 0.002189 | 48.583 | 0.048887 | 0.88423 | 0.043227 | 18.0872 | 22.044 | 3.4607 | 0.045416 | 0.3689 | 0.3729 | 0.2888 | 0.1444
2012-10-30 22:41 | 26.4063 | 22.444 | 22.4079 | 22.3197 | 22.2596 | 50.1947 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.04873 | 0.8816 | 0.04296 | 18.0915 | 22.067 | 3.4604 | 0.045151 | 0.377 | 0.3409 | 0.2527 | 0.1926
2012-10-30 22:41 | 26.4003 | 22.4099 | 22.43 | 22.3338 | 22.2215 | 50.2016 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.049039 | 0.88676 | 0.043486 | 18.0827 | 22.049 | 3.4609 | 0.045683 | 0.3609 | 0.381 | 0.2848 | 0.1725
2012-10-30 22:42 | 26.3951 | 22.4328 | 22.4167 | 22.2644 | 22.2283 | 50.2062 | 0.006716 | 0.32621 | 0.002191 | 48.5722 | 0.048774 | 0.88231 | 0.043034 | 18.0897 | 22.0799 | 3.4612 | 0.045225 | 0.3529 | 0.3368 | 0.1845 | 0.1484
2012-10-30 22:42 | 26.3958 | 22.4214 | 22.4295 | 22.2851 | 22.213 | 50.2068 | 0.006722 | 0.32621 | 0.002193 | 48.5289 | 0.048699 | 0.88102 | 0.042905 | 18.0911 | 22.0245 | 3.4613 | 0.045098 | 0.3969 | 0.405 | 0.2606 | 0.1885
2012-10-30 22:42 | 26.3906 | 22.4323 | 22.3681 | 22.2759 | 22.2399 | 50.201 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.048796 | 0.88238 | 0.043057 | 18.083 | 22.0393 | 3.4609 | 0.045253 | 0.393 | 0.3288 | 0.2366 | 0.2006
2012-10-30 22:42 | 26.3913 | 22.429 | 22.4129 | 22.3328 | 22.2245 | 50.2022 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.048702 | 0.88132 | 0.042922 | 18.0963 | 22.0561 | 3.4609 | 0.045114 | 0.3729 | 0.3568 | 0.2767 | 0.1684
2012-10-30 22:42 | 26.3928 | 22.4265 | 22.4064 | 22.3222 | 22.2501 | 50.1987 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.048919 | 0.88478 | 0.043282 | 18.0866 | 22.0295 | 3.4607 | 0.045476 | 0.397 | 0.3769 | 0.2927 | 0.2206
2012-10-30 22:42 | 26.3861 | 22.4478 | 22.3757 | 22.3155 | 22.1953 | 50.1993 | 0.00671 | 0.32622 | 0.002189 | 48.6177 | 0.048673 | 0.88065 | 0.042864 | 18.0931 | 22.0268 | 3.4607 | 0.045053 | 0.421 | 0.3489 | 0.2887 | 0.1685
2012-10-30 22:42 | 26.3921 | 22.4538 | 22.4017 | 22.3336 | 22.2213 | 50.2022 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048909 | 0.88437 | 0.043254 | 18.082 | 22.0528 | 3.4609 | 0.045448 | 0.401 | 0.3489 | 0.2808 | 0.1685
2012-10-30 22:42 | 26.3808 | 22.4145 | 22.3704 | 22.3102 | 22.21 | 50.1976 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048793 | 0.88293 | 0.043081 | 18.0954 | 22.0095 | 3.4606 | 0.045276 | 0.405 | 0.3609 | 0.3007 | 0.2005
2012-10-30 22:42 | 26.3906 | 22.4323 | 22.3762 | 22.3321 | 22.1998 | 50.1999 | 0.00671 | 0.32628 | 0.002189 | 48.6264 | 0.04874 | 0.88158 | 0.042968 | 18.0875 | 22.0473 | 3.4608 | 0.045157 | 0.385 | 0.3289 | 0.2848 | 0.1525
2012-10-30 22:42 | 26.3995 | 22.4773 | 22.3811 | 22.3009 | 22.2127 | 50.2004 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.048692 | 0.88102 | 0.042899 | 18.0937 | 22.0723 | 3.4608 | 0.045096 | 0.405 | 0.3088 | 0.2286 | 0.1404
2012-10-30 22:42 | 26.3876 | 22.4533 | 22.4052 | 22.309 | 22.1847 | 50.19 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.048717 | 0.88135 | 0.042937 | 18.0913 | 22.0483 | 3.4601 | 0.045125 | 0.405 | 0.3569 | 0.2607 | 0.1364
2012-10-30 22:42 | 26.3786 | 22.4443 | 22.3642 | 22.3161 | 22.1998 | 50.2028 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.048878 | 0.88392 | 0.043204 | 18.0843 | 22.0674 | 3.461 | 0.045401 | 0.3769 | 0.2968 | 0.2487 | 0.1324
2012-10-30 22:42 | 26.3801 | 22.4298 | 22.4017 | 22.3015 | 22.2133 | 50.1947 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.048758 | 0.88192 | 0.043 | 18.0876 | 22.0729 | 3.4604 | 0.045193 | 0.3569 | 0.3288 | 0.2286 | 0.1404
2012-10-30 22:42 | 26.3726 | 22.4303 | 22.3501 | 22.29 | 22.1617 | 50.2022 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.048979 | 0.88525 | 0.043359 | 18.0742 | 22.0494 | 3.4609 | 0.045555 | 0.3809 | 0.3007 | 0.2406 | 0.1123
2012-10-30 22:42 | 26.3868 | 22.4485 | 22.4124 | 22.2561 | 22.232 | 50.1935 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048755 | 0.88186 | 0.042995 | 18.0875 | 22.0636 | 3.4603 | 0.045189 | 0.3849 | 0.3488 | 0.1925 | 0.1684
2012-10-30 22:42 | 26.3808 | 22.4345 | 22.3664 | 22.3022 | 22.1739 | 50.1964 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.048928 | 0.88463 | 0.043283 | 18.0803 | 22.0857 | 3.4605 | 0.045474 | 0.3488 | 0.2807 | 0.2165 | 0.0882
2012-10-30 22:42 | 26.3816 | 22.4674 | 22.3912 | 22.3351 | 22.2068 | 50.1941 | 0.00671 | 0.32631 | 0.00219 | 48.6307 | 0.04874 | 0.88177 | 0.042978 | 18.0913 | 22.0504 | 3.4604 | 0.045168 | 0.417 | 0.3408 | 0.2847 | 0.1564
2012-10-30 22:42 | 26.3823 | 22.42 | 22.3919 | 22.2797 | 22.1915 | 50.1952 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048837 | 0.88324 | 0.043135 | 18.0856 | 22.0591 | 3.4605 | 0.045327 | 0.3609 | 0.3328 | 0.2206 | 0.1324
2012-10-30 22:42 | 26.3719 | 22.4136 | 22.3815 | 22.2853 | 22.1851 | 50.1883 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048815 | 0.88303 | 0.043105 | 18.0893 | 22.0728 | 3.46 | 0.0453 | 0.3408 | 0.3087 | 0.2125 | 0.1123
2012-10-30 22:42 | 26.3778 | 22.4395 | 22.3674 | 22.3193 | 22.1749 | 50.1918 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.048711 | 0.88138 | 0.042933 | 18.0941 | 22.0506 | 3.4602 | 0.045131 | 0.3889 | 0.3168 | 0.2687 | 0.1243
2012-10-30 22:42 | 26.3801 | 22.4739 | 22.3777 | 22.3015 | 22.1652 | 50.1976 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048985 | 0.88583 | 0.043392 | 18.0837 | 22.105 | 3.4606 | 0.045587 | 0.3689 | 0.2727 | 0.1965 | 0.0602
2012-10-30 22:42 | 26.3733 | 22.415 | 22.3749 | 22.2987 | 22.2025 | 50.1924 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048755 | 0.88192 | 0.042998 | 18.0887 | 22.0701 | 3.4603 | 0.045191 | 0.3449 | 0.3048 | 0.2286 | 0.1324
2012-10-30 22:42 | 26.3816 | 22.3992 | 22.3992 | 22.287 | 22.2068 | 50.1947 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048869 | 0.88382 | 0.043192 | 18.0856 | 22.0664 | 3.4604 | 0.045386 | 0.3328 | 0.3328 | 0.2206 | 0.1404
2012-10-30 22:42 | 26.3823 | 22.416 | 22.3879 | 22.2837 | 22.1594 | 50.1964 | 0.006747 | 0.32634 | 0.002202 | 48.3683 | 0.048765 | 0.88205 | 0.043013 | 18.0877 | 22.0671 | 3.4605 | 0.045215 | 0.3489 | 0.3208 | 0.2166 | 0.0923
2012-10-30 22:42 | 26.3831 | 22.4649 | 22.4087 | 22.2925 | 22.2083 | 50.2074 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048887 | 0.88388 | 0.04321 | 18.0801 | 22.0358 | 3.4613 | 0.045404 | 0.4291 | 0.3729 | 0.2567 | 0.1725
2012-10-30 22:42 | 26.3801 | 22.3897 | 22.3937 | 22.2935 | 22.1973 | 50.1999 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048711 | 0.88134 | 0.042931 | 18.0932 | 22.0489 | 3.4608 | 0.045125 | 0.3408 | 0.3448 | 0.2446 | 0.1484
2012-10-30 22:43 | 26.3838 | 22.3894 | 22.3894 | 22.3413 | 22.1889 | 50.1941 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048865 | 0.88382 | 0.043188 | 18.087 | 22.0325 | 3.4604 | 0.045383 | 0.3569 | 0.3569 | 0.3088 | 0.1564
2012-10-30 22:43 | 26.3861 | 22.4238 | 22.4077 | 22.3075 | 22.1912 | 50.1889 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048774 | 0.88244 | 0.04304 | 18.0923 | 22.0388 | 3.46 | 0.045237 | 0.385 | 0.3689 | 0.2687 | 0.1524
2012-10-30 22:43 | 26.3936 | 22.4192 | 22.4112 | 22.315 | 22.1707 | 50.1871 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048909 | 0.8844 | 0.043255 | 18.0826 | 22.0624 | 3.4599 | 0.045448 | 0.3568 | 0.3488 | 0.2526 | 0.1083
2012-10-30 22:43 | 26.3876 | 22.4092 | 22.3812 | 22.2689 | 22.1968 | 50.1906 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048724 | 0.88131 | 0.042941 | 18.0878 | 22.0885 | 3.4601 | 0.045139 | 0.3207 | 0.2927 | 0.1804 | 0.1083
2012-10-30 22:43 | 26.3891 | 22.3546 | 22.3907 | 22.2865 | 22.2023 | 50.1918 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048802 | 0.88284 | 0.043084 | 18.0903 | 22.09 | 3.4602 | 0.045277 | 0.2646 | 0.3007 | 0.1965 | 0.1123
2012-10-30 22:43 | 26.3823 | 22.3959 | 22.4079 | 22.3358 | 22.1955 | 50.1993 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048746 | 0.88187 | 0.042988 | 18.0912 | 22.0832 | 3.4607 | 0.04518 | 0.3127 | 0.3247 | 0.2526 | 0.1123
2012-10-30 22:43 | 26.3831 | 22.3887 | 22.4047 | 22.3125 | 22.1521 | 50.1883 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.04885 | 0.88336 | 0.043152 | 18.0831 | 22.0519 | 3.46 | 0.045348 | 0.3368 | 0.3528 | 0.2606 | 0.1002
2012-10-30 22:43 | 26.3861 | 22.3837 | 22.4518 | 22.2795 | 22.1993 | 50.1837 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048743 | 0.88171 | 0.042977 | 18.089 | 22.0789 | 3.4597 | 0.045171 | 0.3048 | 0.3729 | 0.2006 | 0.1204
2012-10-30 22:43 | 26.3808 | 22.3624 | 22.4024 | 22.2902 | 22.1699 | 50.1993 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.048758 | 0.8821 | 0.04301 | 18.0915 | 22.0656 | 3.4607 | 0.045204 | 0.2968 | 0.3368 | 0.2246 | 0.1043
2012-10-30 22:43 | 26.3868 | 22.4004 | 22.4405 | 22.3363 | 22.212 | 50.1929 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048784 | 0.88216 | 0.043035 | 18.083 | 22.0756 | 3.4603 | 0.045234 | 0.3248 | 0.3649 | 0.2607 | 0.1364
2012-10-30 22:43 | 26.3868 | 22.4124 | 22.3724 | 22.3002 | 22.1719 | 50.2016 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.048837 | 0.88316 | 0.043131 | 18.0838 | 22.0917 | 3.4609 | 0.045329 | 0.3207 | 0.2807 | 0.2085 | 0.0802
2012-10-30 22:43 | 26.3868 | 22.3724 | 22.4285 | 22.3082 | 22.212 | 50.2033 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048818 | 0.88303 | 0.043108 | 18.0882 | 22.1077 | 3.461 | 0.045303 | 0.2647 | 0.3208 | 0.2005 | 0.1043
2012-10-30 22:43 | 26.3771 | 22.3747 | 22.4268 | 22.3186 | 22.1542 | 50.1877 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.04874 | 0.88169 | 0.042973 | 18.0896 | 22.094 | 3.4599 | 0.045172 | 0.2807 | 0.3328 | 0.2246 | 0.0602
2012-10-30 22:43 | 26.3906 | 22.3441 | 22.4523 | 22.32 | 22.2038 | 50.1924 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048856 | 0.88371 | 0.043174 | 18.088 | 22.1035 | 3.4603 | 0.04537 | 0.2406 | 0.3488 | 0.2165 | 0.1003
2012-10-30 22:43 | 26.3823 | 22.3959 | 22.452 | 22.3077 | 22.1714 | 50.1958 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048828 | 0.88307 | 0.043119 | 18.0854 | 22.1032 | 3.4605 | 0.045316 | 0.2927 | 0.3488 | 0.2045 | 0.0682
2012-10-30 22:43 | 26.3876 | 22.4052 | 22.4333 | 22.3251 | 22.1767 | 50.1993 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048862 | 0.88381 | 0.043185 | 18.0879 | 22.1085 | 3.4607 | 0.045382 | 0.2967 | 0.3248 | 0.2166 | 0.0682
2012-10-30 22:43 | 26.3831 | 22.4488 | 22.4047 | 22.3286 | 22.2283 | 50.1791 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.048727 | 0.88132 | 0.042944 | 18.087 | 22.0519 | 3.4593 | 0.045141 | 0.3969 | 0.3528 | 0.2767 | 0.1764
2012-10-30 22:43 | 26.3756 | 22.4093 | 22.4293 | 22.3211 | 22.1807 | 50.1999 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048802 | 0.88268 | 0.043077 | 18.087 | 22.0644 | 3.4608 | 0.045271 | 0.3449 | 0.3649 | 0.2567 | 0.1163
2012-10-30 22:43 | 26.3666 | 22.3522 | 22.4604 | 22.3281 | 22.1798 | 50.1958 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048812 | 0.88299 | 0.0431 | 18.0895 | 22.0434 | 3.4605 | 0.045297 | 0.3088 | 0.417 | 0.2847 | 0.1364
2012-10-30 22:43 | 26.3621 | 22.3998 | 22.4198 | 22.3036 | 22.1953 | 50.1877 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048736 | 0.8815 | 0.042961 | 18.0872 | 22.0389 | 3.4599 | 0.045156 | 0.3609 | 0.3809 | 0.2647 | 0.1564
2012-10-30 22:43 | 26.3659 | 22.3835 | 22.4356 | 22.3034 | 22.1951 | 50.1912 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048894 | 0.88418 | 0.043231 | 18.0837 | 22.0828 | 3.4602 | 0.045428 | 0.3007 | 0.3528 | 0.2206 | 0.1123
2012-10-30 22:43 | 26.3771 | 22.4268 | 22.3987 | 22.2785 | 22.2504 | 50.1877 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048859 | 0.88359 | 0.043171 | 18.0845 | 22.086 | 3.4599 | 0.045365 | 0.3408 | 0.3127 | 0.1925 | 0.1644
2012-10-30 22:43 | 26.3726 | 22.4423 | 22.4423 | 22.3381 | 22.1858 | 50.1918 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048865 | 0.88377 | 0.043185 | 18.0858 | 22.1055 | 3.4602 | 0.045378 | 0.3368 | 0.3368 | 0.2326 | 0.0803
2012-10-30 22:43 | 26.3748 | 22.4445 | 22.4405 | 22.3083 | 22.192 | 50.2016 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048847 | 0.8833 | 0.043147 | 18.0831 | 22.0516 | 3.4609 | 0.045345 | 0.3929 | 0.3889 | 0.2567 | 0.1404
2012-10-30 22:43 | 26.3748 | 22.4004 | 22.4045 | 22.3042 | 22.208 | 50.1993 | 0.00671 | 0.32628 | 0.002189 | 48.6264 | 0.048837 | 0.88322 | 0.043134 | 18.085 | 22.0877 | 3.4607 | 0.045323 | 0.3127 | 0.3168 | 0.2165 | 0.1203
2012-10-30 22:43 | 26.3689 | 22.3705 | 22.4066 | 22.2783 | 22.2101 | 50.2016 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048887 | 0.88398 | 0.043215 | 18.0821 | 22.0818 | 3.4609 | 0.045414 | 0.2887 | 0.3248 | 0.1965 | 0.1283
2012-10-30 22:43 | 26.3659 | 22.3595 | 22.4276 | 22.3034 | 22.2031 | 50.1762 | 0.00671 | 0.32631 | 0.00219 | 48.6307 | 0.048695 | 0.88112 | 0.042906 | 18.0947 | 22.0387 | 3.4591 | 0.045096 | 0.3208 | 0.3889 | 0.2647 | 0.1644
2012-10-30 22:43 | 26.3651 | 22.4268 | 22.3667 | 22.2905 | 22.1903 | 50.1999 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.048809 | 0.88265 | 0.043081 | 18.0838 | 22.0499 | 3.4608 | 0.045279 | 0.3769 | 0.3168 | 0.2406 | 0.1404
2012-10-30 22:44 | 26.3674 | 22.381 | 22.4171 | 22.2888 | 22.1685 | 50.1952 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048935 | 0.88476 | 0.043296 | 18.0804 | 22.0081 | 3.4605 | 0.045492 | 0.3729 | 0.409 | 0.2807 | 0.1604
2012-10-30 22:44 | 26.3666 | 22.3602 | 22.4003 | 22.3201 | 22.1677 | 50.1877 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.048686 | 0.88089 | 0.042887 | 18.0933 | 22.0474 | 3.4599 | 0.045081 | 0.3128 | 0.3529 | 0.2727 | 0.1203
2012-10-30 22:44 | 26.3651 | 22.3948 | 22.4549 | 22.2986 | 22.2063 | 50.1941 | 0.00671 | 0.32636 | 0.00219 | 48.6371 | 0.048717 | 0.88167 | 0.042952 | 18.0978 | 22.0459 | 3.4604 | 0.045142 | 0.3489 | 0.409 | 0.2527 | 0.1604
2012-10-30 22:44 | 26.3666 | 22.4083 | 22.3842 | 22.3081 | 22.2159 | 50.1837 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.048689 | 0.88096 | 0.042893 | 18.0937 | 22.0675 | 3.4597 | 0.04509 | 0.3408 | 0.3167 | 0.2406 | 0.1484
2012-10-30 22:44 | 26.3711 | 22.4008 | 22.4168 | 22.3326 | 22.1963 | 50.1779 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.048818 | 0.88287 | 0.0431 | 18.0849 | 22.0158 | 3.4593 | 0.045292 | 0.385 | 0.401 | 0.3168 | 0.1805
2012-10-30 22:44 | 26.3636 | 22.3973 | 22.3652 | 22.3251 | 22.1768 | 50.186 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.048746 | 0.88187 | 0.042988 | 18.0912 | 22.0404 | 3.4598 | 0.04518 | 0.3569 | 0.3248 | 0.2847 | 0.1364
2012-10-30 22:44 | 26.3733 | 22.3789 | 22.4591 | 22.3228 | 22.2105 | 50.1935 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.048733 | 0.8817 | 0.042968 | 18.0924 | 22.0381 | 3.4603 | 0.045166 | 0.3408 | 0.421 | 0.2847 | 0.1724
2012-10-30 22:44 | 26.3659 | 22.4116 | 22.4116 | 22.3154 | 22.2232 | 50.1947 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048777 | 0.88249 | 0.043045 | 18.0924 | 22.0547 | 3.4604 | 0.045242 | 0.3569 | 0.3569 | 0.2607 | 0.1685
2012-10-30 22:44 | 26.3681 | 22.4178 | 22.4218 | 22.3136 | 22.2013 | 50.1958 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048909 | 0.88452 | 0.043261 | 18.085 | 22.073 | 3.4605 | 0.045457 | 0.3448 | 0.3488 | 0.2406 | 0.1283
2012-10-30 22:44 | 26.3644 | 22.4021 | 22.386 | 22.3099 | 22.2056 | 50.1929 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048837 | 0.88335 | 0.04314 | 18.0876 | 22.0492 | 3.4603 | 0.045337 | 0.3529 | 0.3368 | 0.2607 | 0.1564
2012-10-30 22:44 | 26.3704 | 22.376 | 22.4201 | 22.3079 | 22.2076 | 50.186 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048762 | 0.88226 | 0.043021 | 18.0932 | 22.0913 | 3.4598 | 0.045217 | 0.2847 | 0.3288 | 0.2166 | 0.1163
2012-10-30 22:44 | 26.3704 | 22.4041 | 22.4281 | 22.2998 | 22.1675 | 50.1843 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048774 | 0.88229 | 0.043033 | 18.0894 | 22.0672 | 3.4597 | 0.045226 | 0.3369 | 0.3609 | 0.2326 | 0.1003
2012-10-30 22:44 | 26.3771 | 22.3907 | 22.4508 | 22.2945 | 22.2103 | 50.197 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048881 | 0.88395 | 0.043209 | 18.0838 | 22.086 | 3.4606 | 0.045402 | 0.3047 | 0.3648 | 0.2085 | 0.1243
2012-10-30 22:44 | 26.3651 | 22.3306 | 22.4188 | 22.2785 | 22.1743 | 50.1831 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.048771 | 0.88218 | 0.043025 | 18.0881 | 22.094 | 3.4596 | 0.045226 | 0.2366 | 0.3248 | 0.1845 | 0.0803
2012-10-30 22:44 | 26.3629 | 22.3725 | 22.3966 | 22.2923 | 22.152 | 50.186 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.04874 | 0.88155 | 0.042967 | 18.0869 | 22.0999 | 3.4598 | 0.045158 | 0.2726 | 0.2967 | 0.1924 | 0.0521
2012-10-30 22:44 | 26.3711 | 22.3847 | 22.4288 | 22.2805 | 22.2324 | 50.1889 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048721 | 0.88143 | 0.042944 | 18.0913 | 22.08 | 3.46 | 0.045139 | 0.3047 | 0.3488 | 0.2005 | 0.1524
2012-10-30 22:44 | 26.3644 | 22.3339 | 22.4341 | 22.2698 | 22.1856 | 50.1854 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.048743 | 0.88176 | 0.042979 | 18.0899 | 22.0492 | 3.4598 | 0.045178 | 0.2847 | 0.3849 | 0.2206 | 0.1364
2012-10-30 22:44 | 26.3681 | 22.3817 | 22.4138 | 22.2815 | 22.1532 | 50.1837 | 0.006747 | 0.32636 | 0.002202 | 48.3704 | 0.048799 | 0.88283 | 0.043081 | 18.0911 | 22.085 | 3.4597 | 0.045283 | 0.2967 | 0.3288 | 0.1965 | 0.0682
2012-10-30 22:44 | 26.3591 | 22.3326 | 22.4168 | 22.2885 | 22.1723 | 50.1814 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.048777 | 0.88232 | 0.043037 | 18.0889 | 22.08 | 3.4595 | 0.045234 | 0.2526 | 0.3368 | 0.2085 | 0.0923
2012-10-30 22:44 | 26.3584 | 22.376 | 22.4081 | 22.2838 | 22.1756 | 50.1785 | 0.006713 | 0.32643 | 0.002191 | 48.6261 | 0.048932 | 0.88469 | 0.04329 | 18.08 | 22.0552 | 3.4593 | 0.045481 | 0.3208 | 0.3529 | 0.2286 | 0.1204
2012-10-30 22:44 | 26.3659 | 22.3715 | 22.4116 | 22.3034 | 22.1991 | 50.1808 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.048708 | 0.88119 | 0.042921 | 18.0914 | 22.1029 | 3.4595 | 0.045118 | 0.2686 | 0.3087 | 0.2005 | 0.0962
2012-10-30 22:44 | 26.3621 | 22.3437 | 22.4358 | 22.2996 | 22.1793 | 50.1767 | 0.006722 | 0.32643 | 0.002194 | 48.561 | 0.048806 | 0.88261 | 0.043077 | 18.084 | 22.1111 | 3.4592 | 0.045271 | 0.2326 | 0.3247 | 0.1885 | 0.0682
2012-10-30 22:44 | 26.3711 | 22.4008 | 22.4168 | 22.3166 | 22.2003 | 50.186 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048708 | 0.88145 | 0.042934 | 18.0967 | 22.096 | 3.4598 | 0.04513 | 0.3048 | 0.3208 | 0.2206 | 0.1043
2012-10-30 22:44 | 26.3644 | 22.354 | 22.4221 | 22.3099 | 22.1575 | 50.1964 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048724 | 0.88132 | 0.042942 | 18.0881 | 22.0933 | 3.4605 | 0.045137 | 0.2607 | 0.3288 | 0.2166 | 0.0642
2012-10-30 22:44 | 26.3599 | 22.3775 | 22.4256 | 22.3174 | 22.1931 | 50.1791 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048762 | 0.88197 | 0.043007 | 18.0873 | 22.0688 | 3.4593 | 0.045203 | 0.3087 | 0.3568 | 0.2486 | 0.1243
2012-10-30 22:44 | 26.3599 | 22.4056 | 22.3615 | 22.2573 | 22.2011 | 50.1733 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.048831 | 0.88293 | 0.043114 | 18.0813 | 22.0608 | 3.4589 | 0.045308 | 0.3448 | 0.3007 | 0.1965 | 0.1403
2012-10-30 22:44 | 26.3644 | 22.35 | 22.4582 | 22.3099 | 22.1776 | 50.1837 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048793 | 0.88272 | 0.043071 | 18.0912 | 22.0893 | 3.4597 | 0.045268 | 0.2607 | 0.3689 | 0.2206 | 0.0883
2012-10-30 22:45 | 26.3644 | 22.37 | 22.4622 | 22.3259 | 22.2056 | 50.1796 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048758 | 0.88209 | 0.043009 | 18.0912 | 22.0973 | 3.4594 | 0.045202 | 0.2727 | 0.3649 | 0.2286 | 0.1083
2012-10-30 22:45 | 26.3606 | 22.3943 | 22.4223 | 22.262 | 22.2018 | 50.1796 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048733 | 0.88205 | 0.042985 | 18.0996 | 22.0895 | 3.4594 | 0.045178 | 0.3048 | 0.3328 | 0.1725 | 0.1123
2012-10-30 22:45 | 26.3636 | 22.3933 | 22.4494 | 22.273 | 22.2088 | 50.1825 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048768 | 0.88245 | 0.043035 | 18.0949 | 22.0765 | 3.4596 | 0.04523 | 0.3168 | 0.3729 | 0.1965 | 0.1323
2012-10-30 22:45 | 26.3584 | 22.3921 | 22.4362 | 22.2558 | 22.2117 | 50.1895 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.048749 | 0.88186 | 0.04299 | 18.0898 | 22.1034 | 3.4601 | 0.045191 | 0.2887 | 0.3328 | 0.1524 | 0.1083
2012-10-30 22:45 | 26.3681 | 22.4178 | 22.4499 | 22.3336 | 22.2454 | 50.1993 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048765 | 0.88222 | 0.043021 | 18.0912 | 22.0529 | 3.4607 | 0.045219 | 0.3649 | 0.397 | 0.2807 | 0.1925
2012-10-30 22:45 | 26.3584 | 22.364 | 22.4041 | 22.3319 | 22.1836 | 50.1895 | 0.00671 | 0.32636 | 0.00219 | 48.6371 | 0.048837 | 0.8831 | 0.043128 | 18.0826 | 22.0833 | 3.4601 | 0.045318 | 0.2807 | 0.3208 | 0.2486 | 0.1003
2012-10-30 22:45 | 26.3591 | 22.3888 | 22.3968 | 22.3246 | 22.2164 | 50.1866 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048815 | 0.88281 | 0.043094 | 18.0849 | 22.068 | 3.4599 | 0.045286 | 0.3208 | 0.3288 | 0.2566 | 0.1484
2012-10-30 22:45 | 26.3606 | 22.3862 | 22.3983 | 22.3021 | 22.2058 | 50.1848 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.048903 | 0.88436 | 0.043248 | 18.0839 | 22.0695 | 3.4597 | 0.04544 | 0.3167 | 0.3288 | 0.2326 | 0.1363
2012-10-30 22:45 | 26.3584 | 22.3881 | 22.4081 | 22.2678 | 22.1836 | 50.175 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048982 | 0.88556 | 0.043376 | 18.0792 | 22.0392 | 3.4591 | 0.045571 | 0.3489 | 0.3689 | 0.2286 | 0.1444
2012-10-30 22:45 | 26.3591 | 22.3928 | 22.4409 | 22.3206 | 22.1843 | 50.1906 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048777 | 0.88225 | 0.043033 | 18.0874 | 22.0559 | 3.4601 | 0.04523 | 0.3369 | 0.385 | 0.2647 | 0.1284
2012-10-30 22:45 | 26.3576 | 22.3873 | 22.3752 | 22.3071 | 22.1908 | 50.175 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048799 | 0.88261 | 0.04307 | 18.0866 | 22.0464 | 3.4591 | 0.045264 | 0.3409 | 0.3288 | 0.2607 | 0.1444
2012-10-30 22:45 | 26.3591 | 22.3647 | 22.4088 | 22.3366 | 22.1963 | 50.1895 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.048979 | 0.88554 | 0.043373 | 18.0801 | 22.06 | 3.4601 | 0.045564 | 0.3047 | 0.3488 | 0.2766 | 0.1363
2012-10-30 22:45 | 26.3599 | 22.4056 | 22.4336 | 22.2974 | 22.1931 | 50.1773 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.048809 | 0.88265 | 0.043081 | 18.0838 | 22.0648 | 3.4592 | 0.045279 | 0.3408 | 0.3688 | 0.2326 | 0.1283
2012-10-30 22:45 | 26.3599 | 22.3775 | 22.3815 | 22.3294 | 22.1891 | 50.1843 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048774 | 0.88206 | 0.043022 | 18.0847 | 22.0527 | 3.4597 | 0.045219 | 0.3248 | 0.3288 | 0.2767 | 0.1364
2012-10-30 22:45 | 26.3644 | 22.39 | 22.3981 | 22.2698 | 22.2016 | 50.1704 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048812 | 0.88272 | 0.043088 | 18.0842 | 22.0452 | 3.4587 | 0.045283 | 0.3448 | 0.3529 | 0.2246 | 0.1564
2012-10-30 22:45 | 26.3629 | 22.3966 | 22.4326 | 22.2803 | 22.1761 | 50.186 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048768 | 0.88206 | 0.043016 | 18.0869 | 22.0678 | 3.4598 | 0.045213 | 0.3288 | 0.3648 | 0.2125 | 0.1083
2012-10-30 22:45 | 26.3674 | 22.377 | 22.389 | 22.2848 | 22.2167 | 50.1877 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.04879 | 0.88238 | 0.043051 | 18.0852 | 22.0923 | 3.4599 | 0.045248 | 0.2847 | 0.2967 | 0.1925 | 0.1244
2012-10-30 22:45 | 26.3599 | 22.3775 | 22.3936 | 22.3094 | 22.157 | 50.1877 | 0.006725 | 0.32643 | 0.002195 | 48.5393 | 0.048717 | 0.88132 | 0.042935 | 18.0907 | 22.0728 | 3.4599 | 0.04513 | 0.3047 | 0.3208 | 0.2366 | 0.0842
2012-10-30 22:45 | 26.3606 | 22.3782 | 22.4303 | 22.2981 | 22.1938 | 50.1843 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048724 | 0.8813 | 0.04294 | 18.0875 | 22.0334 | 3.4597 | 0.045137 | 0.3448 | 0.3969 | 0.2647 | 0.1604
2012-10-30 22:45 | 26.3644 | 22.354 | 22.4181 | 22.3099 | 22.1695 | 50.171 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.048708 | 0.88111 | 0.042917 | 18.0896 | 22.0532 | 3.4588 | 0.045116 | 0.3008 | 0.3649 | 0.2567 | 0.1163
2012-10-30 22:45 | 26.3689 | 22.3464 | 22.3986 | 22.2903 | 22.1821 | 50.175 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048692 | 0.88085 | 0.04289 | 18.0902 | 22.0698 | 3.4591 | 0.045083 | 0.2766 | 0.3288 | 0.2205 | 0.1123
2012-10-30 22:45 | 26.3696 | 22.4113 | 22.4273 | 22.299 | 22.2028 | 50.1739 | 0.006722 | 0.32641 | 0.002194 | 48.5589 | 0.048702 | 0.88115 | 0.042914 | 18.0927 | 22.0825 | 3.459 | 0.045108 | 0.3288 | 0.3448 | 0.2165 | 0.1203
2012-10-30 22:45 | 26.3681 | 22.3857 | 22.4018 | 22.3056 | 22.2093 | 50.1796 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.04867 | 0.88052 | 0.042855 | 18.0915 | 22.089 | 3.4594 | 0.045046 | 0.2967 | 0.3128 | 0.2166 | 0.1203
2012-10-30 22:45 | 26.3651 | 22.3547 | 22.4549 | 22.3106 | 22.1943 | 50.1727 | 0.006707 | 0.32634 | 0.002189 | 48.6568 | 0.048695 | 0.88096 | 0.042898 | 18.0914 | 22.0619 | 3.4589 | 0.045087 | 0.2928 | 0.393 | 0.2487 | 0.1324
2012-10-30 22:45 | 26.3666 | 22.3642 | 22.4323 | 22.3361 | 22.1878 | 50.1756 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048689 | 0.8807 | 0.04288 | 18.0883 | 22.1196 | 3.4591 | 0.045076 | 0.2446 | 0.3127 | 0.2165 | 0.0682
2012-10-30 22:45 | 26.3719 | 22.3575 | 22.4096 | 22.3094 | 22.173 | 50.1785 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.048692 | 0.88102 | 0.042899 | 18.0937 | 22.0848 | 3.4593 | 0.045092 | 0.2727 | 0.3248 | 0.2246 | 0.0882
2012-10-30 22:45 | 26.3666 | 22.4083 | 22.4564 | 22.272 | 22.2038 | 50.1727 | 0.006722 | 0.32646 | 0.002194 | 48.5653 | 0.048733 | 0.8815 | 0.042958 | 18.0883 | 22.1116 | 3.4589 | 0.045152 | 0.2967 | 0.3448 | 0.1604 | 0.0922
2012-10-30 22:46 | 26.3733 | 22.3709 | 22.435 | 22.2667 | 22.1825 | 50.1762 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048802 | 0.88268 | 0.043077 | 18.087 | 22.0742 | 3.4591 | 0.045273 | 0.2967 | 0.3608 | 0.1925 | 0.1083
2012-10-30 22:46 | 26.3681 | 22.3456 | 22.4178 | 22.2975 | 22.1933 | 50.1687 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048733 | 0.88145 | 0.042956 | 18.0874 | 22.089 | 3.4586 | 0.045153 | 0.2566 | 0.3288 | 0.2085 | 0.1043
2012-10-30 22:46 | 26.3606 | 22.3782 | 22.4063 | 22.266 | 22.1337 | 50.1744 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.04867 | 0.88057 | 0.042857 | 18.0927 | 22.0815 | 3.459 | 0.04505 | 0.2967 | 0.3248 | 0.1845 | 0.0522
2012-10-30 22:46 | 26.3621 | 22.3877 | 22.4118 | 22.2875 | 22.1753 | 50.1721 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.04878 | 0.88238 | 0.043042 | 18.0889 | 22.083 | 3.4589 | 0.04524 | 0.3047 | 0.3288 | 0.2045 | 0.0923
2012-10-30 22:46 | 26.3644 | 22.362 | 22.4261 | 22.3019 | 22.2137 | 50.1721 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048733 | 0.88143 | 0.042954 | 18.0868 | 22.0452 | 3.4589 | 0.045146 | 0.3168 | 0.3809 | 0.2567 | 0.1685
2012-10-30 22:46 | 26.3606 | 22.3462 | 22.4143 | 22.258 | 22.1858 | 50.1756 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.04867 | 0.88063 | 0.04286 | 18.0939 | 22.0534 | 3.4591 | 0.045056 | 0.2928 | 0.3609 | 0.2046 | 0.1324
2012-10-30 22:46 | 26.3599 | 22.3695 | 22.3855 | 22.2452 | 22.1891 | 50.1704 | 0.006722 | 0.32643 | 0.002194 | 48.561 | 0.048667 | 0.88049 | 0.042851 | 18.0921 | 22.0367 | 3.4587 | 0.045045 | 0.3328 | 0.3488 | 0.2085 | 0.1524
2012-10-30 22:46 | 26.3621 | 22.3757 | 22.3797 | 22.2755 | 22.1993 | 50.1762 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048677 | 0.88066 | 0.042868 | 18.0919 | 22.087 | 3.4591 | 0.04506 | 0.2887 | 0.2927 | 0.1885 | 0.1123
2012-10-30 22:46 | 26.3614 | 22.343 | 22.4271 | 22.2828 | 22.1746 | 50.1675 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048758 | 0.88184 | 0.042997 | 18.0861 | 22.0582 | 3.4585 | 0.04519 | 0.2848 | 0.3689 | 0.2246 | 0.1164
2012-10-30 22:46 | 26.3741 | 22.4318 | 22.4198 | 22.3156 | 22.2073 | 50.1785 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048762 | 0.88215 | 0.043015 | 18.0909 | 22.0509 | 3.4593 | 0.045208 | 0.3809 | 0.3689 | 0.2647 | 0.1564
2012-10-30 22:46 | 26.3569 | 22.3745 | 22.3745 | 22.2182 | 22.1861 | 50.1704 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.04868 | 0.88043 | 0.042859 | 18.086 | 22.0858 | 3.4587 | 0.045055 | 0.2887 | 0.2887 | 0.1324 | 0.1003
2012-10-30 22:46 | 26.3696 | 22.3351 | 22.3792 | 22.271 | 22.1707 | 50.1704 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048869 | 0.88355 | 0.043178 | 18.0799 | 22.0945 | 3.4587 | 0.04537 | 0.2406 | 0.2847 | 0.1765 | 0.0762
2012-10-30 22:46 | 26.3704 | 22.372 | 22.388 | 22.3079 | 22.2036 | 50.1646 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048771 | 0.88221 | 0.043026 | 18.0887 | 22.0753 | 3.4583 | 0.045221 | 0.2967 | 0.3127 | 0.2326 | 0.1283
2012-10-30 22:46 | 26.3636 | 22.3331 | 22.4414 | 22.257 | 22.1687 | 50.1646 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048799 | 0.88235 | 0.043058 | 18.0813 | 22.0805 | 3.4583 | 0.045253 | 0.2526 | 0.3609 | 0.1765 | 0.0882
2012-10-30 22:46 | 26.3674 | 22.381 | 22.4091 | 22.3209 | 22.1926 | 50.1721 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048802 | 0.88262 | 0.043074 | 18.0858 | 22.0883 | 3.4589 | 0.045271 | 0.2927 | 0.3208 | 0.2326 | 0.1043
2012-10-30 22:46 | 26.3704 | 22.356 | 22.384 | 22.2878 | 22.1796 | 50.1773 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.048736 | 0.8817 | 0.04297 | 18.0913 | 22.0833 | 3.4592 | 0.04516 | 0.2727 | 0.3007 | 0.2045 | 0.0963
2012-10-30 22:46 | 26.3719 | 22.3414 | 22.4176 | 22.2773 | 22.169 | 50.1727 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048705 | 0.88118 | 0.042918 | 18.0922 | 22.0687 | 3.4589 | 0.045113 | 0.2727 | 0.3489 | 0.2086 | 0.1003
2012-10-30 22:46 | 26.3771 | 22.4308 | 22.3827 | 22.3065 | 22.1943 | 50.1744 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.048762 | 0.88197 | 0.043007 | 18.0873 | 22.082 | 3.459 | 0.0452 | 0.3488 | 0.3007 | 0.2245 | 0.1123
2012-10-30 22:46 | 26.3629 | 22.3445 | 22.4246 | 22.2763 | 22.16 | 50.175 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.048667 | 0.88073 | 0.042863 | 18.0971 | 22.0678 | 3.4591 | 0.045062 | 0.2767 | 0.3568 | 0.2085 | 0.0922
2012-10-30 22:46 | 26.3696 | 22.3632 | 22.4153 | 22.295 | 22.1908 | 50.1617 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048843 | 0.8833 | 0.043143 | 18.0845 | 22.0905 | 3.4581 | 0.045334 | 0.2727 | 0.3248 | 0.2045 | 0.1003
2012-10-30 22:46 | 26.3726 | 22.3421 | 22.3942 | 22.298 | 22.1697 | 50.1727 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048755 | 0.88212 | 0.043008 | 18.0929 | 22.0614 | 3.4589 | 0.045202 | 0.2807 | 0.3328 | 0.2366 | 0.1083
2012-10-30 22:46 | 26.3674 | 22.3329 | 22.4131 | 22.2728 | 22.1846 | 50.1629 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048724 | 0.88122 | 0.042937 | 18.086 | 22.0602 | 3.4582 | 0.045133 | 0.2727 | 0.3529 | 0.2126 | 0.1244
2012-10-30 22:46 | 26.3778 | 22.3553 | 22.3914 | 22.2752 | 22.207 | 50.1733 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048683 | 0.88082 | 0.042881 | 18.0929 | 22.0827 | 3.4589 | 0.045076 | 0.2726 | 0.3087 | 0.1925 | 0.1243
2012-10-30 22:46 | 26.3689 | 22.3545 | 22.3945 | 22.3184 | 22.1981 | 50.1715 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048708 | 0.88132 | 0.042928 | 18.094 | 22.0617 | 3.4588 | 0.045127 | 0.2928 | 0.3328 | 0.2567 | 0.1364
2012-10-30 22:46 | 26.3696 | 22.3552 | 22.3872 | 22.3111 | 22.1747 | 50.16 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048872 | 0.88388 | 0.043197 | 18.0856 | 22.0263 | 3.458 | 0.045396 | 0.3289 | 0.3609 | 0.2848 | 0.1484
2012-10-30 22:46 | 26.3689 | 22.3464 | 22.4106 | 22.3064 | 22.142 | 50.1715 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048802 | 0.88281 | 0.043083 | 18.0897 | 22.0698 | 3.4588 | 0.045275 | 0.2766 | 0.3408 | 0.2366 | 0.0722
2012-10-30 22:46 | 26.3704 | 22.352 | 22.4441 | 22.3239 | 22.1635 | 50.1692 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048699 | 0.88111 | 0.042909 | 18.0929 | 22.0552 | 3.4587 | 0.045105 | 0.2968 | 0.3889 | 0.2687 | 0.1083
2012-10-30 22:47 | 26.3674 | 22.357 | 22.393 | 22.2848 | 22.1725 | 50.1675 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048755 | 0.882 | 0.043002 | 18.0905 | 22.0402 | 3.4585 | 0.045198 | 0.3168 | 0.3528 | 0.2446 | 0.1323
2012-10-30 22:47 | 26.3599 | 22.3535 | 22.3575 | 22.2974 | 22.157 | 50.1791 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048752 | 0.88182 | 0.04299 | 18.0878 | 22.0407 | 3.4593 | 0.045187 | 0.3128 | 0.3168 | 0.2567 | 0.1163
2012-10-30 22:47 | 26.3569 | 22.3825 | 22.3745 | 22.2863 | 22.138 | 50.1727 | 0.00671 | 0.32636 | 0.00219 | 48.6371 | 0.048705 | 0.88122 | 0.04292 | 18.0931 | 22.0096 | 3.4589 | 0.04511 | 0.3729 | 0.3649 | 0.2767 | 0.1284
2012-10-30 22:47 | 26.3599 | 22.3855 | 22.3374 | 22.2693 | 22.2011 | 50.1681 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048727 | 0.88154 | 0.042955 | 18.0914 | 22.0447 | 3.4586 | 0.045147 | 0.3408 | 0.2927 | 0.2246 | 0.1564
2012-10-30 22:47 | 26.3689 | 22.3945 | 22.3464 | 22.2823 | 22.1981 | 50.1681 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048793 | 0.88261 | 0.043065 | 18.0889 | 22.0858 | 3.4586 | 0.045262 | 0.3087 | 0.2606 | 0.1965 | 0.1123
2012-10-30 22:47 | 26.3561 | 22.3417 | 22.3817 | 22.2575 | 22.1492 | 50.1606 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.048664 | 0.88049 | 0.042848 | 18.0932 | 22.0209 | 3.4581 | 0.045045 | 0.3208 | 0.3608 | 0.2366 | 0.1283
2012-10-30 22:47 | 26.3629 | 22.4006 | 22.4206 | 22.2803 | 22.1721 | 50.1692 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048765 | 0.88203 | 0.043012 | 18.0874 | 22.0357 | 3.4587 | 0.045206 | 0.3649 | 0.3849 | 0.2446 | 0.1364
2012-10-30 22:47 | 26.3644 | 22.354 | 22.386 | 22.3139 | 22.1736 | 50.1681 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048642 | 0.88047 | 0.042828 | 18.101 | 22.0452 | 3.4586 | 0.045023 | 0.3088 | 0.3408 | 0.2687 | 0.1284
2012-10-30 22:47 | 26.3629 | 22.3525 | 22.3805 | 22.2763 | 22.1761 | 50.1739 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.048762 | 0.88213 | 0.043015 | 18.0906 | 22.0317 | 3.459 | 0.045211 | 0.3208 | 0.3488 | 0.2446 | 0.1444
2012-10-30 22:47 | 26.3621 | 22.3877 | 22.3958 | 22.3196 | 22.1472 | 50.1663 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.04884 | 0.88336 | 0.043143 | 18.0868 | 22.067 | 3.4585 | 0.045342 | 0.3207 | 0.3288 | 0.2526 | 0.0802
2012-10-30 22:47 | 26.3524 | 22.3179 | 22.366 | 22.2979 | 22.1535 | 50.1583 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048673 | 0.88067 | 0.042865 | 18.0937 | 22.0452 | 3.4579 | 0.045061 | 0.2727 | 0.3208 | 0.2527 | 0.1083
2012-10-30 22:47 | 26.3629 | 22.3885 | 22.4206 | 22.3044 | 22.1881 | 50.1681 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.048743 | 0.88203 | 0.042993 | 18.0956 | 22.0838 | 3.4586 | 0.04519 | 0.3047 | 0.3368 | 0.2206 | 0.1043
2012-10-30 22:47 | 26.3599 | 22.3495 | 22.3775 | 22.2813 | 22.145 | 50.1687 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048765 | 0.88215 | 0.043018 | 18.0898 | 22.0327 | 3.4586 | 0.045217 | 0.3168 | 0.3448 | 0.2486 | 0.1123
2012-10-30 22:47 | 26.3659 | 22.3515 | 22.4116 | 22.3114 | 22.163 | 50.1611 | 0.006725 | 0.3264 | 0.002195 | 48.5352 | 0.048806 | 0.88285 | 0.043089 | 18.0891 | 22.0547 | 3.4581 | 0.045284 | 0.2968 | 0.3569 | 0.2567 | 0.1083
2012-10-30 22:47 | 26.3644 | 22.346 | 22.39 | 22.2818 | 22.1294 | 50.164 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048708 | 0.8815 | 0.042936 | 18.0976 | 22.0572 | 3.4583 | 0.045128 | 0.2888 | 0.3328 | 0.2246 | 0.0722
2012-10-30 22:47 | 26.3599 | 22.3575 | 22.3615 | 22.2813 | 22.1731 | 50.1617 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048673 | 0.88092 | 0.042877 | 18.0987 | 22.0327 | 3.4581 | 0.045071 | 0.3248 | 0.3288 | 0.2486 | 0.1404
2012-10-30 22:47 | 26.3651 | 22.3667 | 22.3787 | 22.3386 | 22.1422 | 50.175 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.04874 | 0.88176 | 0.042977 | 18.091 | 22.074 | 3.4591 | 0.045173 | 0.2927 | 0.3047 | 0.2646 | 0.0682
2012-10-30 22:47 | 26.3711 | 22.3406 | 22.4088 | 22.3246 | 22.1562 | 50.1721 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.048695 | 0.88115 | 0.042908 | 18.0953 | 22.0399 | 3.4589 | 0.045108 | 0.3007 | 0.3689 | 0.2847 | 0.1163
2012-10-30 22:47 | 26.3644 | 22.362 | 22.35 | 22.2738 | 22.1976 | 50.1646 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048664 | 0.88049 | 0.042848 | 18.0932 | 22.0332 | 3.4583 | 0.045042 | 0.3288 | 0.3168 | 0.2406 | 0.1644
2012-10-30 22:47 | 26.3681 | 22.3657 | 22.3256 | 22.2454 | 22.1652 | 50.164 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048806 | 0.8827 | 0.043081 | 18.0858 | 22.0409 | 3.4583 | 0.045275 | 0.3248 | 0.2847 | 0.2045 | 0.1243
2012-10-30 22:47 | 26.3681 | 22.3617 | 22.3497 | 22.2615 | 22.1612 | 50.1767 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048724 | 0.88155 | 0.042953 | 18.0928 | 22.0609 | 3.4592 | 0.045149 | 0.3008 | 0.2888 | 0.2006 | 0.1003
2012-10-30 22:47 | 26.3689 | 22.3304 | 22.3625 | 22.2262 | 22.174 | 50.171 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048702 | 0.88105 | 0.042909 | 18.0906 | 22.0377 | 3.4588 | 0.045106 | 0.2927 | 0.3248 | 0.1885 | 0.1363
2012-10-30 22:47 | 26.3733 | 22.3108 | 22.3749 | 22.2707 | 22.1544 | 50.164 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048692 | 0.88101 | 0.042898 | 18.0934 | 22.0661 | 3.4583 | 0.045093 | 0.2447 | 0.3088 | 0.2046 | 0.0883
2012-10-30 22:48 | 26.3741 | 22.3236 | 22.3757 | 22.3035 | 22.1792 | 50.1727 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048727 | 0.88153 | 0.042954 | 18.0911 | 22.0268 | 3.4589 | 0.045148 | 0.2968 | 0.3489 | 0.2767 | 0.1524
2012-10-30 22:48 | 26.3763 | 22.3739 | 22.414 | 22.2416 | 22.1413 | 50.1663 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048743 | 0.88177 | 0.04298 | 18.0902 | 22.017 | 3.4585 | 0.045173 | 0.3569 | 0.397 | 0.2246 | 0.1243
2012-10-30 22:48 | 26.3651 | 22.3707 | 22.3507 | 22.2464 | 22.1542 | 50.1559 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.048818 | 0.88283 | 0.043098 | 18.084 | 22.0419 | 3.4577 | 0.04529 | 0.3288 | 0.3088 | 0.2045 | 0.1123
2012-10-30 22:48 | 26.3704 | 22.364 | 22.364 | 22.2477 | 22.1435 | 50.1687 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048695 | 0.88093 | 0.042897 | 18.0909 | 22.0191 | 3.4586 | 0.045092 | 0.3449 | 0.3449 | 0.2286 | 0.1244
2012-10-30 22:48 | 26.3659 | 22.3515 | 22.3715 | 22.2512 | 22.151 | 50.1629 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048686 | 0.88069 | 0.042877 | 18.0891 | 22.0467 | 3.4582 | 0.045076 | 0.3048 | 0.3248 | 0.2045 | 0.1043
2012-10-30 22:48 | 26.3689 | 22.3344 | 22.3865 | 22.2703 | 22.158 | 50.16 | 0.006729 | 0.32644 | 0.002197 | 48.5127 | 0.048692 | 0.88101 | 0.042898 | 18.0934 | 22.0337 | 3.458 | 0.045095 | 0.3007 | 0.3528 | 0.2366 | 0.1243
2012-10-30 22:48 | 26.3719 | 22.3655 | 22.3615 | 22.3054 | 22.1329 | 50.1606 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048752 | 0.8819 | 0.042994 | 18.0896 | 22.0848 | 3.4581 | 0.045186 | 0.2807 | 0.2767 | 0.2206 | 0.0481
2012-10-30 22:48 | 26.3726 | 22.3582 | 22.3782 | 22.278 | 22.1376 | 50.1715 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048677 | 0.88066 | 0.042868 | 18.0919 | 22.0414 | 3.4588 | 0.045061 | 0.3168 | 0.3368 | 0.2366 | 0.0962
2012-10-30 22:48 | 26.3763 | 22.3458 | 22.418 | 22.2777 | 22.1213 | 50.1571 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048774 | 0.88231 | 0.043034 | 18.0897 | 22.029 | 3.4578 | 0.045229 | 0.3168 | 0.389 | 0.2487 | 0.0923
2012-10-30 22:48 | 26.3666 | 22.3762 | 22.3401 | 22.2519 | 22.1557 | 50.1669 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048743 | 0.88182 | 0.042982 | 18.0911 | 22.0354 | 3.4585 | 0.045177 | 0.3408 | 0.3047 | 0.2165 | 0.1203
2012-10-30 22:48 | 26.3636 | 22.3652 | 22.3772 | 22.265 | 22.1367 | 50.1542 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048831 | 0.88322 | 0.043128 | 18.0872 | 22.0284 | 3.4576 | 0.045321 | 0.3368 | 0.3488 | 0.2366 | 0.1083
2012-10-30 22:48 | 26.3681 | 22.3657 | 22.3777 | 22.2735 | 22.1692 | 50.1617 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048724 | 0.88157 | 0.042954 | 18.0931 | 22.0288 | 3.4581 | 0.045149 | 0.3369 | 0.3489 | 0.2447 | 0.1404
2012-10-30 22:48 | 26.3666 | 22.3842 | 22.3802 | 22.268 | 22.1517 | 50.16 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.048683 | 0.88067 | 0.042874 | 18.09 | 22.0634 | 3.458 | 0.045074 | 0.3208 | 0.3168 | 0.2046 | 0.0883
2012-10-30 22:48 | 26.3756 | 22.3251 | 22.3652 | 22.297 | 22.1807 | 50.1675 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.048651 | 0.8806 | 0.042842 | 18.1004 | 22.0684 | 3.4585 | 0.045034 | 0.2567 | 0.2968 | 0.2286 | 0.1123
2012-10-30 22:48 | 26.3711 | 22.3326 | 22.3607 | 22.2645 | 22.1682 | 50.1577 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048733 | 0.88147 | 0.042957 | 18.0877 | 22.0439 | 3.4579 | 0.04515 | 0.2887 | 0.3168 | 0.2206 | 0.1243
2012-10-30 22:48 | 26.3644 | 22.39 | 22.362 | 22.2578 | 22.1495 | 50.1663 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048752 | 0.88193 | 0.042996 | 18.0901 | 22.0091 | 3.4585 | 0.04519 | 0.3809 | 0.3529 | 0.2487 | 0.1404
2012-10-30 22:48 | 26.3704 | 22.38 | 22.376 | 22.2638 | 22.1916 | 50.1565 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.04867 | 0.88062 | 0.04286 | 18.0936 | 22.0592 | 3.4578 | 0.045057 | 0.3208 | 0.3168 | 0.2046 | 0.1324
2012-10-30 22:48 | 26.3726 | 22.3542 | 22.3942 | 22.282 | 22.1416 | 50.1617 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048762 | 0.88218 | 0.043017 | 18.0915 | 22.0414 | 3.4581 | 0.045214 | 0.3128 | 0.3528 | 0.2406 | 0.1002
2012-10-30 22:48 | 26.3666 | 22.3842 | 22.3562 | 22.288 | 22.1758 | 50.1652 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048673 | 0.88077 | 0.04287 | 18.0958 | 21.9993 | 3.4584 | 0.045066 | 0.3849 | 0.3569 | 0.2887 | 0.1765
2012-10-30 22:48 | 26.3666 | 22.3802 | 22.3802 | 22.284 | 22.1637 | 50.1577 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.04873 | 0.88169 | 0.042965 | 18.0933 | 22.0394 | 3.4579 | 0.045158 | 0.3408 | 0.3408 | 0.2446 | 0.1243
2012-10-30 22:48 | 26.3569 | 22.3465 | 22.3745 | 22.2823 | 22.1861 | 50.1646 | 0.006703 | 0.32636 | 0.002188 | 48.6879 | 0.048708 | 0.88119 | 0.042921 | 18.0914 | 22.0457 | 3.4583 | 0.045109 | 0.3008 | 0.3288 | 0.2366 | 0.1404
2012-10-30 22:48 | 26.3674 | 22.381 | 22.353 | 22.2487 | 22.1605 | 50.1611 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048749 | 0.88174 | 0.042984 | 18.0874 | 22.0362 | 3.4581 | 0.045177 | 0.3448 | 0.3168 | 0.2125 | 0.1243
2012-10-30 22:48 | 26.3659 | 22.3755 | 22.3675 | 22.2873 | 22.155 | 50.1681 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.048717 | 0.88124 | 0.042931 | 18.0889 | 22.0467 | 3.4586 | 0.045121 | 0.3288 | 0.3208 | 0.2406 | 0.1083
2012-10-30 22:48 | 26.3584 | 22.364 | 22.348 | 22.2598 | 22.1475 | 50.1635 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048683 | 0.8808 | 0.04288 | 18.0926 | 22.0713 | 3.4583 | 0.045076 | 0.2927 | 0.2767 | 0.1885 | 0.0762
2012-10-30 22:48 | 26.3464 | 22.332 | 22.34 | 22.2157 | 22.1195 | 50.1542 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048702 | 0.88112 | 0.042912 | 18.0921 | 22.0392 | 3.4576 | 0.045108 | 0.2928 | 0.3008 | 0.1765 | 0.0803
2012-10-30 22:48 | 26.3509 | 22.3765 | 22.3445 | 22.2162 | 22.128 | 50.1692 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048762 | 0.88183 | 0.043 | 18.0843 | 22.0558 | 3.4587 | 0.045198 | 0.3207 | 0.2887 | 0.1604 | 0.0722
2012-10-30 22:49 | 26.3524 | 22.3299 | 22.366 | 22.2818 | 22.1696 | 50.1577 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048661 | 0.88067 | 0.042854 | 18.0981 | 22.0091 | 3.4579 | 0.045047 | 0.3208 | 0.3569 | 0.2727 | 0.1605
2012-10-30 22:49 | 26.3501 | 22.3517 | 22.3276 | 22.2635 | 22.1392 | 50.1554 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.04874 | 0.88167 | 0.042973 | 18.0892 | 21.9948 | 3.4577 | 0.045167 | 0.3569 | 0.3328 | 0.2687 | 0.1444
2012-10-30 22:49 | 26.3584 | 22.34 | 22.364 | 22.2678 | 22.1395 | 50.1652 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.04873 | 0.88171 | 0.042966 | 18.0939 | 22.0753 | 3.4584 | 0.045163 | 0.2647 | 0.2887 | 0.1925 | 0.0642
2012-10-30 22:49 | 26.3487 | 22.3904 | 22.3663 | 22.2621 | 22.1538 | 50.1559 | 0.006719 | 0.3262 | 0.002192 | 48.5483 | 0.048752 | 0.88225 | 0.043011 | 18.0967 | 22.0295 | 3.4577 | 0.045203 | 0.3609 | 0.3368 | 0.2326 | 0.1243
2012-10-30 22:49 | 26.3487 | 22.3904 | 22.3222 | 22.226 | 22.1338 | 50.1559 | 0.006738 | 0.32622 | 0.002198 | 48.4157 | 0.04868 | 0.88073 | 0.042874 | 18.0923 | 22.0375 | 3.4577 | 0.045072 | 0.3529 | 0.2847 | 0.1885 | 0.0963
2012-10-30 22:49 | 26.3427 | 22.3403 | 22.3403 | 22.2762 | 22.1438 | 50.1536 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.048777 | 0.88235 | 0.043038 | 18.0894 | 21.9954 | 3.4576 | 0.045235 | 0.3449 | 0.3449 | 0.2808 | 0.1484
2012-10-30 22:49 | 26.3501 | 22.3958 | 22.3557 | 22.2916 | 22.1232 | 50.1588 | 0.006719 | 0.32621 | 0.002192 | 48.5505 | 0.048771 | 0.88213 | 0.043023 | 18.0872 | 22.0149 | 3.4579 | 0.045215 | 0.3809 | 0.3408 | 0.2767 | 0.1083
2012-10-30 22:49 | 26.3501 | 22.3958 | 22.3557 | 22.2836 | 22.1633 | 50.1681 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.048711 | 0.88138 | 0.042933 | 18.0941 | 22.0149 | 3.4586 | 0.04513 | 0.3809 | 0.3408 | 0.2687 | 0.1484
2012-10-30 22:49 | 26.3516 | 22.3933 | 22.3692 | 22.269 | 22.1447 | 50.1525 | 0.006707 | 0.32628 | 0.002188 | 48.6481 | 0.048692 | 0.88098 | 0.042897 | 18.0928 | 22.0123 | 3.4575 | 0.045085 | 0.381 | 0.3569 | 0.2567 | 0.1324
2012-10-30 22:49 | 26.3479 | 22.3816 | 22.3816 | 22.2773 | 22.153 | 50.1525 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.04867 | 0.88053 | 0.042855 | 18.0918 | 22.0207 | 3.4575 | 0.045054 | 0.3609 | 0.3609 | 0.2566 | 0.1323
2012-10-30 22:49 | 26.3397 | 22.3533 | 22.3373 | 22.2812 | 22.189 | 50.1698 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.048705 | 0.88127 | 0.042922 | 18.094 | 22.0726 | 3.4587 | 0.045115 | 0.2807 | 0.2647 | 0.2086 | 0.1164
2012-10-30 22:49 | 26.3262 | 22.3919 | 22.3719 | 22.2677 | 22.1273 | 50.1525 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048755 | 0.88186 | 0.042995 | 18.0875 | 22.0591 | 3.4575 | 0.045187 | 0.3328 | 0.3128 | 0.2086 | 0.0682
2012-10-30 22:49 | 26.3284 | 22.35 | 22.334 | 22.2458 | 22.1576 | 50.16 | 0.006716 | 0.32622 | 0.002191 | 48.5743 | 0.048711 | 0.88111 | 0.04292 | 18.0885 | 22.0493 | 3.458 | 0.045111 | 0.3007 | 0.2847 | 0.1965 | 0.1083
2012-10-30 22:49 | 26.3337 | 22.3994 | 22.3674 | 22.2391 | 22.191 | 50.1629 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048695 | 0.88091 | 0.042896 | 18.0903 | 22.0707 | 3.4582 | 0.045094 | 0.3287 | 0.2967 | 0.1684 | 0.1203
2012-10-30 22:49 | 26.3307 | 22.4044 | 22.3924 | 22.2481 | 22.1358 | 50.1669 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048702 | 0.88101 | 0.042907 | 18.0897 | 22.0877 | 3.4585 | 0.045103 | 0.3167 | 0.3047 | 0.1604 | 0.0481
2012-10-30 22:49 | 26.3389 | 22.3846 | 22.4086 | 22.2643 | 22.1481 | 50.1635 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048689 | 0.88102 | 0.042896 | 18.0948 | 22.0398 | 3.4583 | 0.045091 | 0.3448 | 0.3688 | 0.2245 | 0.1083
2012-10-30 22:49 | 26.3322 | 22.3699 | 22.3458 | 22.2777 | 22.1333 | 50.171 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048733 | 0.88153 | 0.042959 | 18.0889 | 22.0531 | 3.4588 | 0.045151 | 0.3168 | 0.2927 | 0.2246 | 0.0802
2012-10-30 22:49 | 26.3344 | 22.4122 | 22.3721 | 22.2518 | 22.0834 | 50.1461 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048746 | 0.88187 | 0.042988 | 18.0912 | 22.0272 | 3.4571 | 0.045185 | 0.385 | 0.3449 | 0.2246 | 0.0562
2012-10-30 22:49 | 26.3254 | 22.3751 | 22.347 | 22.2348 | 22.1426 | 50.1663 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048686 | 0.88093 | 0.042889 | 18.0942 | 22.0463 | 3.4585 | 0.045082 | 0.3288 | 0.3007 | 0.1885 | 0.0963
2012-10-30 22:49 | 26.3254 | 22.3591 | 22.343 | 22.2669 | 22.1265 | 50.1548 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048702 | 0.88105 | 0.042909 | 18.0906 | 22.0543 | 3.4577 | 0.045101 | 0.3048 | 0.2887 | 0.2126 | 0.0722
2012-10-30 22:49 | 26.3367 | 22.3744 | 22.3864 | 22.2501 | 22.1178 | 50.1571 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.048705 | 0.88127 | 0.042922 | 18.094 | 22.0456 | 3.4578 | 0.045122 | 0.3288 | 0.3408 | 0.2045 | 0.0722
2012-10-30 22:49 | 26.324 | 22.3737 | 22.3296 | 22.2494 | 22.1372 | 50.1548 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048677 | 0.88079 | 0.042874 | 18.0946 | 22.0489 | 3.4577 | 0.045069 | 0.3248 | 0.2807 | 0.2005 | 0.0883
2012-10-30 22:49 | 26.3299 | 22.3716 | 22.3355 | 22.2553 | 22.135 | 50.1542 | 0.006719 | 0.3264 | 0.002193 | 48.5785 | 0.04873 | 0.88151 | 0.042956 | 18.0897 | 22.0267 | 3.4576 | 0.045149 | 0.3449 | 0.3088 | 0.2286 | 0.1083
2012-10-30 22:49 | 26.3232 | 22.3809 | 22.3609 | 22.2166 | 22.1324 | 50.149 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.048711 | 0.88125 | 0.042927 | 18.0914 | 22.0361 | 3.4573 | 0.045121 | 0.3448 | 0.3248 | 0.1805 | 0.0963
2012-10-30 22:49 | 26.3254 | 22.3591 | 22.339 | 22.2829 | 22.1346 | 50.1519 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048692 | 0.88076 | 0.042886 | 18.0884 | 22.0022 | 3.4575 | 0.045083 | 0.3569 | 0.3368 | 0.2807 | 0.1324
2012-10-30 22:49 | 26.3202 | 22.402 | 22.3659 | 22.2336 | 22.1534 | 50.1606 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.04878 | 0.88228 | 0.043037 | 18.0869 | 22.0251 | 3.4581 | 0.045233 | 0.3769 | 0.3408 | 0.2085 | 0.1283
2012-10-30 22:50 | 26.3277 | 22.3574 | 22.3413 | 22.2692 | 22.1449 | 50.145 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048733 | 0.88164 | 0.042965 | 18.0913 | 22.0486 | 3.457 | 0.045158 | 0.3088 | 0.2927 | 0.2206 | 0.0963
2012-10-30 22:50 | 26.3202 | 22.3458 | 22.3819 | 22.2336 | 22.1093 | 50.1536 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048717 | 0.88135 | 0.042937 | 18.0913 | 22.0451 | 3.4576 | 0.045131 | 0.3007 | 0.3368 | 0.1885 | 0.0642
2012-10-30 22:50 | 26.3299 | 22.3676 | 22.3515 | 22.2393 | 22.1591 | 50.1479 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048758 | 0.88196 | 0.043003 | 18.0885 | 22.0588 | 3.4572 | 0.0452 | 0.3088 | 0.2927 | 0.1805 | 0.1003
2012-10-30 22:50 | 26.3322 | 22.3739 | 22.3619 | 22.2336 | 22.1093 | 50.1507 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048825 | 0.88313 | 0.043119 | 18.0877 | 22.0732 | 3.4574 | 0.045312 | 0.3007 | 0.2887 | 0.1604 | 0.0361
2012-10-30 22:50 | 26.3254 | 22.3631 | 22.351 | 22.2147 | 22.1426 | 50.1658 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048683 | 0.8808 | 0.04288 | 18.0926 | 22.0704 | 3.4584 | 0.045075 | 0.2927 | 0.2806 | 0.1443 | 0.0722
2012-10-30 22:50 | 26.3232 | 22.3368 | 22.3609 | 22.2687 | 22.1845 | 50.1444 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048702 | 0.88108 | 0.04291 | 18.0912 | 22.0401 | 3.457 | 0.045106 | 0.2967 | 0.3208 | 0.2286 | 0.1444
2012-10-30 22:50 | 26.3262 | 22.3398 | 22.3478 | 22.2597 | 22.1313 | 50.1461 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048721 | 0.88132 | 0.042939 | 18.0892 | 22.0792 | 3.4571 | 0.045132 | 0.2606 | 0.2686 | 0.1805 | 0.0521
2012-10-30 22:50 | 26.324 | 22.3296 | 22.3897 | 22.2575 | 22.1291 | 50.1484 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048771 | 0.88215 | 0.043023 | 18.0875 | 22.081 | 3.4572 | 0.045222 | 0.2486 | 0.3087 | 0.1765 | 0.0481
2012-10-30 22:50 | 26.3254 | 22.319 | 22.347 | 22.2228 | 22.1185 | 50.1473 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.048714 | 0.88127 | 0.04293 | 18.0906 | 22.0864 | 3.4572 | 0.045127 | 0.2326 | 0.2606 | 0.1364 | 0.0321
2012-10-30 22:50 | 26.3232 | 22.3328 | 22.3729 | 22.2687 | 22.1283 | 50.1479 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.048692 | 0.88095 | 0.042895 | 18.0923 | 22.0521 | 3.4572 | 0.045092 | 0.2807 | 0.3208 | 0.2166 | 0.0762
2012-10-30 22:50 | 26.3269 | 22.3806 | 22.3566 | 22.2443 | 22.1561 | 50.1594 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048733 | 0.8815 | 0.042958 | 18.0883 | 22.0518 | 3.458 | 0.045152 | 0.3288 | 0.3048 | 0.1925 | 0.1043
2012-10-30 22:50 | 26.324 | 22.3296 | 22.3737 | 22.2334 | 22.1452 | 50.1646 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.048717 | 0.88114 | 0.042926 | 18.0868 | 22.0329 | 3.4583 | 0.045125 | 0.2967 | 0.3408 | 0.2005 | 0.1123
2012-10-30 22:50 | 26.3322 | 22.3178 | 22.3819 | 22.2777 | 22.1373 | 50.1461 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048667 | 0.88066 | 0.042859 | 18.0956 | 22.0451 | 3.4571 | 0.045054 | 0.2727 | 0.3368 | 0.2326 | 0.0922
2012-10-30 22:50 | 26.3269 | 22.3525 | 22.3566 | 22.2924 | 22.132 | 50.1583 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048812 | 0.88281 | 0.043092 | 18.086 | 22.0438 | 3.4579 | 0.045286 | 0.3087 | 0.3128 | 0.2486 | 0.0882
2012-10-30 22:50 | 26.3284 | 22.326 | 22.3581 | 22.2418 | 22.1937 | 50.1513 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048692 | 0.88086 | 0.042891 | 18.0905 | 21.9972 | 3.4574 | 0.045087 | 0.3288 | 0.3609 | 0.2446 | 0.1965
2012-10-30 22:50 | 26.3337 | 22.3473 | 22.3353 | 22.2391 | 22.1429 | 50.1519 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048749 | 0.88194 | 0.042994 | 18.0916 | 22.0666 | 3.4575 | 0.045189 | 0.2807 | 0.2687 | 0.1725 | 0.0763
2012-10-30 22:50 | 26.324 | 22.3136 | 22.3296 | 22.2414 | 22.1051 | 50.1502 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048695 | 0.88098 | 0.042899 | 18.0917 | 22.0489 | 3.4574 | 0.045093 | 0.2647 | 0.2807 | 0.1925 | 0.0562
2012-10-30 22:50 | 26.3322 | 22.3338 | 22.3498 | 22.2737 | 22.1574 | 50.1421 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048686 | 0.88105 | 0.042895 | 18.0966 | 21.9929 | 3.4568 | 0.045087 | 0.3409 | 0.3569 | 0.2808 | 0.1645
2012-10-30 22:50 | 26.3344 | 22.332 | 22.3681 | 22.2358 | 22.1436 | 50.1588 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.048749 | 0.88163 | 0.042978 | 18.085 | 22.0513 | 3.4579 | 0.045178 | 0.2807 | 0.3168 | 0.1845 | 0.0923
2012-10-30 22:50 | 26.3374 | 22.3711 | 22.347 | 22.2468 | 22.1305 | 50.149 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.04873 | 0.88141 | 0.042951 | 18.0876 | 22.0142 | 3.4573 | 0.045146 | 0.3569 | 0.3328 | 0.2326 | 0.1163
2012-10-30 22:50 | 26.3344 | 22.348 | 22.356 | 22.2438 | 22.1195 | 50.1467 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048705 | 0.88132 | 0.042925 | 18.0951 | 22.0393 | 3.4571 | 0.045118 | 0.3087 | 0.3167 | 0.2045 | 0.0802
2012-10-30 22:50 | 26.3344 | 22.36 | 22.3841 | 22.2278 | 22.2077 | 50.1525 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.04874 | 0.88167 | 0.042973 | 18.0892 | 22.0152 | 3.4575 | 0.045171 | 0.3448 | 0.3689 | 0.2126 | 0.1925
2012-10-30 22:50 | 26.3464 | 22.36 | 22.34 | 22.2879 | 22.0994 | 50.1652 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.048765 | 0.8821 | 0.043016 | 18.0889 | 22.0633 | 3.4584 | 0.045209 | 0.2967 | 0.2767 | 0.2246 | 0.0361
2012-10-30 22:50 | 26.3277 | 22.3413 | 22.3173 | 22.2612 | 22.1128 | 50.1525 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048777 | 0.88231 | 0.043036 | 18.0886 | 22.0245 | 3.4575 | 0.045233 | 0.3168 | 0.2928 | 0.2367 | 0.0883
2012-10-30 22:50 | 26.3299 | 22.3596 | 22.3515 | 22.2513 | 22.135 | 50.1519 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048705 | 0.88118 | 0.042918 | 18.0922 | 22.0508 | 3.4575 | 0.045113 | 0.3088 | 0.3007 | 0.2005 | 0.0842
2012-10-30 22:51 | 26.3307 | 22.3483 | 22.3443 | 22.2521 | 22.1238 | 50.1473 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048784 | 0.88232 | 0.043043 | 18.0863 | 22.0436 | 3.4572 | 0.045239 | 0.3047 | 0.3007 | 0.2085 | 0.0802
2012-10-30 22:51 | 26.3262 | 22.3478 | 22.3478 | 22.2356 | 22.1594 | 50.1461 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048762 | 0.88205 | 0.04301 | 18.0888 | 21.999 | 3.4571 | 0.045205 | 0.3488 | 0.3488 | 0.2366 | 0.1604
2012-10-30 22:51 | 26.3284 | 22.322 | 22.354 | 22.2538 | 22.1255 | 50.1479 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048717 | 0.8813 | 0.042934 | 18.0901 | 22.0573 | 3.4572 | 0.045129 | 0.2647 | 0.2967 | 0.1965 | 0.0682
2012-10-30 22:51 | 26.324 | 22.2975 | 22.3577 | 22.2133 | 22.1372 | 50.1583 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048736 | 0.88155 | 0.042963 | 18.0884 | 22.0128 | 3.4579 | 0.045159 | 0.2847 | 0.3449 | 0.2005 | 0.1244
2012-10-30 22:51 | 26.324 | 22.3296 | 22.3416 | 22.2254 | 22.1372 | 50.1531 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048736 | 0.88169 | 0.04297 | 18.091 | 22.0409 | 3.4576 | 0.045165 | 0.2887 | 0.3007 | 0.1845 | 0.0963
2012-10-30 22:51 | 26.3232 | 22.3529 | 22.3288 | 22.2366 | 22.1003 | 50.1525 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048664 | 0.8808 | 0.042863 | 18.0997 | 22.0441 | 3.4575 | 0.045057 | 0.3088 | 0.2847 | 0.1925 | 0.0562
2012-10-30 22:51 | 26.3277 | 22.2972 | 22.4135 | 22.2411 | 22.185 | 50.1479 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048677 | 0.8808 | 0.042875 | 18.0949 | 22.0125 | 3.4572 | 0.045067 | 0.2847 | 0.401 | 0.2286 | 0.1725
2012-10-30 22:51 | 26.321 | 22.3466 | 22.3587 | 22.2665 | 22.1101 | 50.1542 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048683 | 0.88089 | 0.042884 | 18.0944 | 21.9978 | 3.4576 | 0.045079 | 0.3488 | 0.3609 | 0.2687 | 0.1123
2012-10-30 22:51 | 26.3195 | 22.3171 | 22.3451 | 22.2169 | 22.1206 | 50.1502 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048705 | 0.88109 | 0.042914 | 18.0904 | 22.0645 | 3.4574 | 0.04511 | 0.2526 | 0.2806 | 0.1524 | 0.0561
2012-10-30 22:51 | 26.3165 | 22.3421 | 22.3061 | 22.274 | 22.1577 | 50.1432 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.048699 | 0.88109 | 0.042908 | 18.0926 | 22.0053 | 3.4569 | 0.045107 | 0.3368 | 0.3008 | 0.2687 | 0.1524
2012-10-30 22:51 | 26.3307 | 22.3724 | 22.3604 | 22.2601 | 22.188 | 50.1611 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048746 | 0.88197 | 0.042993 | 18.0933 | 21.9634 | 3.4581 | 0.045187 | 0.409 | 0.397 | 0.2967 | 0.2246
2012-10-30 22:51 | 26.315 | 22.3447 | 22.3567 | 22.2685 | 22.1121 | 50.1554 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048661 | 0.88073 | 0.042857 | 18.0993 | 21.9958 | 3.4577 | 0.045052 | 0.3489 | 0.3609 | 0.2727 | 0.1163
2012-10-30 22:51 | 26.3127 | 22.3063 | 22.3063 | 22.2261 | 22.1098 | 50.1473 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048699 | 0.88128 | 0.042917 | 18.0965 | 22.0296 | 3.4572 | 0.045111 | 0.2767 | 0.2767 | 0.1965 | 0.0802
2012-10-30 22:51 | 26.3075 | 22.3412 | 22.3331 | 22.2369 | 22.1207 | 50.1415 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.04873 | 0.88166 | 0.042963 | 18.0927 | 21.9883 | 3.4568 | 0.045158 | 0.3529 | 0.3448 | 0.2486 | 0.1324
2012-10-30 22:51 | 26.312 | 22.2895 | 22.3176 | 22.2374 | 22.1372 | 50.1374 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048702 | 0.88116 | 0.042914 | 18.093 | 22.053 | 3.4565 | 0.045108 | 0.2365 | 0.2646 | 0.1844 | 0.0842
2012-10-30 22:51 | 26.3127 | 22.3744 | 22.3784 | 22.2221 | 22.0898 | 50.138 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.048699 | 0.88118 | 0.042913 | 18.0944 | 21.9654 | 3.4565 | 0.045105 | 0.409 | 0.413 | 0.2567 | 0.1244
2012-10-30 22:51 | 26.3112 | 22.3288 | 22.3208 | 22.2767 | 22.1244 | 50.1438 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.048708 | 0.88099 | 0.042911 | 18.0872 | 21.988 | 3.4569 | 0.045104 | 0.3408 | 0.3328 | 0.2887 | 0.1364
2012-10-30 22:51 | 26.3112 | 22.3368 | 22.3328 | 22.1965 | 22.1163 | 50.1426 | 0.006707 | 0.32634 | 0.002189 | 48.6568 | 0.048683 | 0.88086 | 0.042883 | 18.0938 | 22.0201 | 3.4568 | 0.045072 | 0.3167 | 0.3127 | 0.1764 | 0.0962
2012-10-30 22:51 | 26.312 | 22.3657 | 22.3256 | 22.2455 | 22.1452 | 50.1525 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048736 | 0.88161 | 0.042966 | 18.0896 | 21.9808 | 3.4575 | 0.045159 | 0.3849 | 0.3448 | 0.2647 | 0.1644
2012-10-30 22:51 | 26.3037 | 22.3694 | 22.3013 | 22.2091 | 22.1289 | 50.1479 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.048705 | 0.88108 | 0.042913 | 18.0901 | 21.9604 | 3.4572 | 0.045103 | 0.409 | 0.3409 | 0.2487 | 0.1685
2012-10-30 22:51 | 26.3082 | 22.3739 | 22.3338 | 22.2376 | 22.1374 | 50.1444 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.048721 | 0.88131 | 0.042938 | 18.0889 | 21.977 | 3.457 | 0.045133 | 0.3969 | 0.3568 | 0.2606 | 0.1604
2012-10-30 22:51 | 26.3008 | 22.3385 | 22.3064 | 22.2222 | 22.1581 | 50.145 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.048699 | 0.88102 | 0.042905 | 18.0911 | 21.9575 | 3.457 | 0.045103 | 0.381 | 0.3489 | 0.2647 | 0.2006
2012-10-30 22:51 | 26.3075 | 22.3853 | 22.3211 | 22.2289 | 22.1487 | 50.1467 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048673 | 0.88069 | 0.042866 | 18.094 | 21.9843 | 3.4571 | 0.04506 | 0.401 | 0.3368 | 0.2446 | 0.1644
2012-10-30 22:51 | 26.3082 | 22.3699 | 22.3058 | 22.1975 | 22.1133 | 50.1484 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048743 | 0.88179 | 0.042981 | 18.0905 | 22.0091 | 3.4572 | 0.045175 | 0.3608 | 0.2967 | 0.1884 | 0.1042
2012-10-30 22:51 | 26.3067 | 22.3845 | 22.3163 | 22.2241 | 22.1199 | 50.1473 | 0.006713 | 0.32636 | 0.002191 | 48.6154 | 0.048768 | 0.88208 | 0.043017 | 18.0872 | 22.0076 | 3.4572 | 0.045208 | 0.3769 | 0.3087 | 0.2165 | 0.1123
2012-10-30 22:52 | 26.3037 | 22.3093 | 22.3494 | 22.2091 | 22.1169 | 50.1502 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.048673 | 0.88096 | 0.042879 | 18.0996 | 21.9604 | 3.4574 | 0.045077 | 0.3489 | 0.389 | 0.2487 | 0.1565
2012-10-30 22:52 | 26.3067 | 22.3283 | 22.3043 | 22.2522 | 22.1319 | 50.149 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048689 | 0.88105 | 0.042897 | 18.0954 | 22.0116 | 3.4573 | 0.045093 | 0.3167 | 0.2927 | 0.2406 | 0.1203
2012-10-30 22:52 | 26.3022 | 22.3559 | 22.3238 | 22.2076 | 22.0873 | 50.1432 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048699 | 0.88112 | 0.04291 | 18.0932 | 21.991 | 3.4569 | 0.045106 | 0.3649 | 0.3328 | 0.2166 | 0.0963
2012-10-30 22:52 | 26.3052 | 22.3669 | 22.3308 | 22.1905 | 22.0983 | 50.164 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.048677 | 0.88082 | 0.042876 | 18.0952 | 21.9579 | 3.4583 | 0.045072 | 0.409 | 0.3729 | 0.2326 | 0.1404
2012-10-30 22:52 | 26.3015 | 22.3392 | 22.2991 | 22.2229 | 22.1066 | 50.1559 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.048705 | 0.88124 | 0.042921 | 18.0934 | 21.9863 | 3.4577 | 0.045115 | 0.3529 | 0.3128 | 0.2366 | 0.1203
2012-10-30 22:52 | 26.306 | 22.2916 | 22.3116 | 22.2635 | 22.1272 | 50.1513 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.048743 | 0.88186 | 0.042984 | 18.092 | 21.9988 | 3.4574 | 0.045176 | 0.2928 | 0.3128 | 0.2647 | 0.1284
2012-10-30 22:52 | 26.315 | 22.3807 | 22.3086 | 22.2485 | 22.1201 | 50.1513 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048705 | 0.88122 | 0.04292 | 18.0931 | 22.0118 | 3.4574 | 0.045113 | 0.3689 | 0.2968 | 0.2367 | 0.1083
2012-10-30 22:52 | 26.312 | 22.3577 | 22.3216 | 22.2174 | 22.1171 | 50.1467 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.048689 | 0.88066 | 0.042878 | 18.0874 | 22.0129 | 3.4571 | 0.045071 | 0.3448 | 0.3087 | 0.2045 | 0.1042
2012-10-30 22:52 | 26.3082 | 22.3138 | 22.3258 | 22.2176 | 22.0772 | 50.1467 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.048677 | 0.88086 | 0.042878 | 18.096 | 21.989 | 3.4571 | 0.045072 | 0.3248 | 0.3368 | 0.2286 | 0.0882
2012-10-30 22:52 | 26.318 | 22.3356 | 22.3436 | 22.2434 | 22.083 | 50.1484 | 0.006716 | 0.3264 | 0.002192 | 48.6002 | 0.048711 | 0.88109 | 0.042919 | 18.0882 | 22.0068 | 3.4572 | 0.045111 | 0.3288 | 0.3368 | 0.2366 | 0.0762
2012-10-30 22:52 | 26.3082 | 22.3419 | 22.3419 | 22.1855 | 22.0933 | 50.1421 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048711 | 0.88153 | 0.04294 | 18.0971 | 22.0091 | 3.4568 | 0.045134 | 0.3328 | 0.3328 | 0.1764 | 0.0842
2012-10-30 22:52 | 26.312 | 22.3096 | 22.3056 | 22.2374 | 22.081 | 50.1513 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048724 | 0.88143 | 0.042947 | 18.0902 | 22.0048 | 3.4574 | 0.045145 | 0.3048 | 0.3008 | 0.2326 | 0.0762
2012-10-30 22:52 | 26.3082 | 22.3258 | 22.3218 | 22.2176 | 22.1214 | 50.1455 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.048752 | 0.88184 | 0.042992 | 18.0884 | 21.9609 | 3.457 | 0.045188 | 0.3649 | 0.3609 | 0.2567 | 0.1605
2012-10-30 22:52 | 26.3075 | 22.3532 | 22.2971 | 22.2089 | 22.1086 | 50.1583 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048689 | 0.88092 | 0.042891 | 18.0928 | 21.9803 | 3.4579 | 0.045089 | 0.3729 | 0.3168 | 0.2286 | 0.1283
2012-10-30 22:52 | 26.3037 | 22.2772 | 22.3013 | 22.185 | 22.1048 | 50.1502 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048714 | 0.88138 | 0.042936 | 18.093 | 22.0005 | 3.4574 | 0.045132 | 0.2767 | 0.3008 | 0.1845 | 0.1043
2012-10-30 22:52 | 26.3105 | 22.3482 | 22.3121 | 22.2279 | 22.0996 | 50.1444 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048673 | 0.88067 | 0.042865 | 18.0937 | 21.9913 | 3.457 | 0.04506 | 0.3569 | 0.3208 | 0.2366 | 0.1083
2012-10-30 22:52 | 26.3082 | 22.3138 | 22.2817 | 22.2256 | 22.1133 | 50.1536 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048708 | 0.8813 | 0.042926 | 18.0934 | 21.985 | 3.4576 | 0.045118 | 0.3288 | 0.2967 | 0.2406 | 0.1283
2012-10-30 22:52 | 26.3142 | 22.3118 | 22.3278 | 22.2396 | 22.0993 | 50.1444 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.048727 | 0.88164 | 0.04296 | 18.0935 | 21.999 | 3.457 | 0.045154 | 0.3128 | 0.3288 | 0.2406 | 0.1003
2012-10-30 22:52 | 26.3187 | 22.3043 | 22.3043 | 22.196 | 22.1359 | 50.1403 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.048796 | 0.88275 | 0.043075 | 18.0907 | 22.0155 | 3.4567 | 0.045272 | 0.2888 | 0.2888 | 0.1805 | 0.1204
2012-10-30 22:52 | 26.3142 | 22.2677 | 22.3318 | 22.2436 | 22.1073 | 50.1363 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.04868 | 0.88091 | 0.042882 | 18.0958 | 21.9709 | 3.4564 | 0.045072 | 0.2968 | 0.3609 | 0.2727 | 0.1364
2012-10-30 22:52 | 26.318 | 22.3276 | 22.3116 | 22.2515 | 22.1432 | 50.1432 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.048733 | 0.88161 | 0.042964 | 18.0907 | 21.9868 | 3.4569 | 0.045158 | 0.3408 | 0.3248 | 0.2647 | 0.1564
2012-10-30 22:52 | 26.3172 | 22.3148 | 22.3228 | 22.1584 | 22.1384 | 50.1409 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.048758 | 0.88189 | 0.042999 | 18.087 | 21.9739 | 3.4567 | 0.045192 | 0.3409 | 0.3489 | 0.1845 | 0.1645
2012-10-30 22:52 | 26.3225 | 22.288 | 22.3121 | 22.2479 | 22.1317 | 50.1351 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.048777 | 0.88226 | 0.043034 | 18.0877 | 22.0274 | 3.4563 | 0.045231 | 0.2606 | 0.2847 | 0.2205 | 0.1043
2012-10-30 22:52 | 26.3142 | 22.2877 | 22.2998 | 22.2076 | 22.0913 | 50.1513 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048695 | 0.88111 | 0.042906 | 18.0944 | 21.987 | 3.4574 | 0.045101 | 0.3007 | 0.3128 | 0.2206 | 0.1043
2012-10-30 22:52 | 26.3157 | 22.3173 | 22.3133 | 22.2331 | 22.0847 | 50.1588 | 0.00671 | 0.32631 | 0.00219 | 48.6307 | 0.048673 | 0.88066 | 0.042864 | 18.0934 | 21.9965 | 3.4579 | 0.045054 | 0.3208 | 0.3168 | 0.2366 | 0.0882
2012-10-30 22:53 | 26.3165 | 22.3141 | 22.3061 | 22.2219 | 22.1016 | 50.145 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048727 | 0.88144 | 0.04295 | 18.0893 | 22.0093 | 3.457 | 0.045146 | 0.3048 | 0.2968 | 0.2126 | 0.0923
2012-10-30 22:53 | 26.3172 | 22.3028 | 22.3108 | 22.2065 | 22.0983 | 50.1542 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048727 | 0.88148 | 0.042952 | 18.0902 | 21.99 | 3.4576 | 0.045147 | 0.3128 | 0.3208 | 0.2165 | 0.1083
2012-10-30 22:53 | 26.3082 | 22.2978 | 22.2978 | 22.2016 | 22.0933 | 50.1421 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048746 | 0.88186 | 0.042987 | 18.0909 | 21.993 | 3.4568 | 0.045181 | 0.3048 | 0.3048 | 0.2086 | 0.1003
2012-10-30 22:53 | 26.3135 | 22.3391 | 22.3351 | 22.1908 | 22.1307 | 50.1531 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048705 | 0.88121 | 0.042919 | 18.0928 | 22.0063 | 3.4576 | 0.045115 | 0.3328 | 0.3288 | 0.1845 | 0.1244
2012-10-30 22:53 | 26.3157 | 22.3253 | 22.3213 | 22.2331 | 22.165 | 50.1577 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.048702 | 0.88112 | 0.042912 | 18.0921 | 22.0767 | 3.4579 | 0.045104 | 0.2486 | 0.2446 | 0.1564 | 0.0883
2012-10-30 22:53 | 26.3202 | 22.3458 | 22.3258 | 22.2256 | 22.1053 | 50.1403 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.048711 | 0.88158 | 0.042943 | 18.0983 | 22.0411 | 3.4567 | 0.045136 | 0.3047 | 0.2847 | 0.1845 | 0.0642
2012-10-30 22:53 | 26.3165 | 22.3301 | 22.3181 | 22.1858 | 22.1056 | 50.1513 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.048777 | 0.88222 | 0.043032 | 18.0868 | 22.0133 | 3.4574 | 0.045229 | 0.3168 | 0.3048 | 0.1725 | 0.0923
2012-10-30 22:53 | 26.3172 | 22.2988 | 22.3188 | 22.2707 | 22.1063 | 50.138 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.048717 | 0.88138 | 0.042938 | 18.0919 | 22.0221 | 3.4565 | 0.045136 | 0.2767 | 0.2967 | 0.2486 | 0.0842
2012-10-30 22:53 | 26.3202 | 22.2977 | 22.3058 | 22.2697 | 22.0812 | 50.1583 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048651 | 0.88043 | 0.042834 | 18.0968 | 22.0331 | 3.4579 | 0.045029 | 0.2646 | 0.2727 | 0.2366 | 0.0481
2012-10-30 22:53 | 26.3135 | 22.3111 | 22.3231 | 22.2069 | 22.1227 | 50.1675 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048648 | 0.88046 | 0.042832 | 18.0985 | 22.0184 | 3.4585 | 0.045024 | 0.2927 | 0.3047 | 0.1885 | 0.1043
2012-10-30 22:53 | 26.3075 | 22.3091 | 22.2971 | 22.2249 | 22.1086 | 50.1658 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.048724 | 0.88155 | 0.042953 | 18.0928 | 21.9923 | 3.4584 | 0.04515 | 0.3168 | 0.3048 | 0.2326 | 0.1163
2012-10-30 22:53 | 26.3187 | 22.3123 | 22.3524 | 22.2522 | 22.0837 | 50.1565 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.04867 | 0.88066 | 0.042862 | 18.0945 | 21.9955 | 3.4578 | 0.045054 | 0.3168 | 0.3569 | 0.2567 | 0.0882
2012-10-30 22:53 | 26.315 | 22.3126 | 22.3447 | 22.2124 | 22.1081 | 50.1606 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048721 | 0.88153 | 0.042949 | 18.0933 | 21.9717 | 3.4581 | 0.045143 | 0.3409 | 0.373 | 0.2407 | 0.1364
2012-10-30 22:53 | 26.3187 | 22.2922 | 22.3604 | 22.208 | 22.1359 | 50.1733 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.048664 | 0.88057 | 0.042852 | 18.0949 | 22.0196 | 3.4589 | 0.04505 | 0.2726 | 0.3408 | 0.1884 | 0.1163
2012-10-30 22:53 | 26.3127 | 22.2902 | 22.3023 | 22.19 | 22.0497 | 50.1536 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.048692 | 0.8808 | 0.042888 | 18.0893 | 22.0176 | 3.4576 | 0.045079 | 0.2726 | 0.2847 | 0.1724 | 0.0321
2012-10-30 22:54 | 26.3225 | 22.276 | 22.3441 | 22.2199 | 22.0875 | 50.1646 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048683 | 0.88088 | 0.042884 | 18.0941 | 22.0033 | 3.4583 | 0.045076 | 0.2727 | 0.3408 | 0.2166 | 0.0842
2012-10-30 22:54 | 26.321 | 22.3026 | 22.3226 | 22.2264 | 22.0981 | 50.1531 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048755 | 0.88186 | 0.042995 | 18.0875 | 22.0219 | 3.4576 | 0.045189 | 0.2807 | 0.3007 | 0.2045 | 0.0762
2012-10-30 22:54 | 26.3232 | 22.3007 | 22.3248 | 22.2246 | 22.1163 | 50.1681 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.048733 | 0.8817 | 0.042968 | 18.0924 | 21.996 | 3.4586 | 0.04516 | 0.3047 | 0.3288 | 0.2286 | 0.1203
2012-10-30 22:54 | 26.3195 | 22.3091 | 22.3331 | 22.2008 | 22.0725 | 50.1519 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.04874 | 0.8818 | 0.042979 | 18.0919 | 22.0003 | 3.4575 | 0.045171 | 0.3088 | 0.3328 | 0.2005 | 0.0722
2012-10-30 22:54 | 26.3195 | 22.269 | 22.3211 | 22.1848 | 22.0966 | 50.1455 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.048695 | 0.88114 | 0.042907 | 18.095 | 22.0123 | 3.457 | 0.045099 | 0.2567 | 0.3088 | 0.1725 | 0.0843
2012-10-30 22:54 | 26.318 | 22.2755 | 22.3477 | 22.1993 | 22.0911 | 50.1588 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048692 | 0.88089 | 0.042892 | 18.0911 | 21.9828 | 3.4579 | 0.045088 | 0.2927 | 0.3649 | 0.2165 | 0.1083
2012-10-30 22:54 | 26.324 | 22.3096 | 22.3216 | 22.2174 | 22.0971 | 50.1623 | 0.006713 | 0.32627 | 0.00219 | 48.6024 | 0.048711 | 0.88124 | 0.042926 | 18.0911 | 22.0128 | 3.4582 | 0.045116 | 0.2968 | 0.3088 | 0.2046 | 0.0843
2012-10-30 22:54 | 26.3232 | 22.2887 | 22.3088 | 22.2326 | 22.1243 | 50.1588 | 0.006735 | 0.32622 | 0.002197 | 48.4373 | 0.048749 | 0.88184 | 0.042989 | 18.0895 | 21.996 | 3.4579 | 0.045186 | 0.2927 | 0.3128 | 0.2366 | 0.1283
2012-10-30 22:54 | 26.3299 | 22.2874 | 22.2834 | 22.1952 | 22.1471 | 50.145 | 0.00671 | 0.32636 | 0.00219 | 48.6371 | 0.048752 | 0.88213 | 0.043006 | 18.0943 | 21.9947 | 3.457 | 0.045196 | 0.2927 | 0.2887 | 0.2005 | 0.1524
2012-10-30 22:54 | 26.3284 | 22.33 | 22.322 | 22.2057 | 22.0894 | 50.1513 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048686 | 0.88093 | 0.042889 | 18.0942 | 22.0212 | 3.4574 | 0.045083 | 0.3088 | 0.3008 | 0.1845 | 0.0682
2012-10-30 22:54 | 26.324 | 22.2775 | 22.2895 | 22.2093 | 22.0489 | 50.1525 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.04868 | 0.8806 | 0.042868 | 18.0896 | 22.0128 | 3.4575 | 0.045064 | 0.2647 | 0.2767 | 0.1965 | 0.0361
2012-10-30 22:54 | 26.3262 | 22.3238 | 22.2917 | 22.1875 | 22.1153 | 50.1513 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.048717 | 0.88148 | 0.042943 | 18.094 | 22.0271 | 3.4574 | 0.045137 | 0.2967 | 0.2646 | 0.1604 | 0.0882
2012-10-30 22:54 | 26.3202 | 22.2977 | 22.3058 | 22.1895 | 22.0892 | 50.1571 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048699 | 0.88104 | 0.042906 | 18.0914 | 22.013 | 3.4578 | 0.045102 | 0.2847 | 0.2928 | 0.1765 | 0.0762
2012-10-30 22:54 | 26.3307 | 22.3082 | 22.3002 | 22.216 | 22.1078 | 50.1507 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.048717 | 0.88128 | 0.042933 | 18.0898 | 21.9834 | 3.4574 | 0.045127 | 0.3248 | 0.3168 | 0.2326 | 0.1244
2012-10-30 22:54 | 26.324 | 22.2935 | 22.3056 | 22.1853 | 22.1011 | 50.1484 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048705 | 0.88109 | 0.042914 | 18.0904 | 21.9888 | 3.4572 | 0.04511 | 0.3047 | 0.3168 | 0.1965 | 0.1123
2012-10-30 22:54 | 26.3202 | 22.2617 | 22.2857 | 22.1815 | 22.0933 | 50.1496 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.048695 | 0.88102 | 0.042901 | 18.0926 | 22.005 | 3.4573 | 0.0451 | 0.2567 | 0.2807 | 0.1765 | 0.0883
2012-10-30 22:54 | 26.3232 | 22.2727 | 22.2847 | 22.2005 | 22.1283 | 50.1577 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.048714 | 0.88124 | 0.042929 | 18.09 | 22.0361 | 3.4579 | 0.04512 | 0.2366 | 0.2486 | 0.1644 | 0.0922
2012-10-30 22:54 | 26.3232 | 22.2767 | 22.3408 | 22.2166 | 22.1003 | 50.1525 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.048743 | 0.88173 | 0.042978 | 18.0893 | 22.0441 | 3.4575 | 0.045172 | 0.2326 | 0.2967 | 0.1725 | 0.0562
2012-10-30 22:54 | 26.3165 | 22.278 | 22.3221 | 22.2058 | 22.0855 | 50.1513 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.048711 | 0.88132 | 0.04293 | 18.0929 | 22.0013 | 3.4574 | 0.045129 | 0.2767 | 0.3208 | 0.2045 | 0.0842
2012-10-30 22:54 | 26.3307 | 22.3243 | 22.3363 | 22.212 | 22.1158 | 50.145 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.048673 | 0.88065 | 0.042864 | 18.0931 | 22.0115 | 3.457 | 0.045057 | 0.3128 | 0.3248 | 0.2005 | 0.1043
2012-10-30 22:54 | 26.3299 | 22.3195 | 22.3275 | 22.2112 | 22.119 | 50.1588 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048667 | 0.88067 | 0.04286 | 18.0959 | 22.0588 | 3.4579 | 0.045051 | 0.2607 | 0.2687 | 0.1524 | 0.0602
2012-10-30 22:54 | 26.318 | 22.3036 | 22.3236 | 22.2354 | 22.1272 | 50.1484 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048762 | 0.88193 | 0.043005 | 18.0864 | 22.0229 | 3.4572 | 0.045196 | 0.2807 | 0.3007 | 0.2125 | 0.1043
2012-10-30 22:54 | 26.3187 | 22.3003 | 22.3363 | 22.2121 | 22.0516 | 50.1409 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.048815 | 0.883 | 0.043104 | 18.0887 | 22.0155 | 3.4567 | 0.045302 | 0.2848 | 0.3208 | 0.1966 | 0.0361
2012-10-30 22:54 | 26.3202 | 22.3018 | 22.3178 | 22.1975 | 22.0892 | 50.1496 | 0.006732 | 0.32621 | 0.002196 | 48.4568 | 0.048711 | 0.88134 | 0.042931 | 18.0932 | 22.0371 | 3.4573 | 0.045127 | 0.2647 | 0.2807 | 0.1604 | 0.0521
2012-10-30 22:54 | 26.3202 | 22.2977 | 22.3298 | 22.1534 | 22.0692 | 50.1548 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048733 | 0.88143 | 0.042954 | 18.0868 | 22.0531 | 3.4577 | 0.04515 | 0.2446 | 0.2767 | 0.1003 | 0.0161
2012-10-30 22:55 | 26.3247 | 22.2822 | 22.3103 | 22.186 | 22.0536 | 50.1536 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.048714 | 0.88122 | 0.042928 | 18.0897 | 22.0456 | 3.4576 | 0.04512 | 0.2366 | 0.2647 | 0.1404 | 0.008
2012-10-30 22:55 | 26.3232 | 22.2927 | 22.3128 | 22.1765 | 22.0882 | 50.1473 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048708 | 0.88128 | 0.042925 | 18.0931 | 22.02 | 3.4572 | 0.045123 | 0.2727 | 0.2928 | 0.1565 | 0.0682
2012-10-30 22:55 | 26.3225 | 22.288 | 22.3241 | 22.1998 | 22.0956 | 50.1525 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048768 | 0.88194 | 0.043011 | 18.0845 | 22.0434 | 3.4575 | 0.045206 | 0.2446 | 0.2807 | 0.1564 | 0.0522
2012-10-30 22:55 | 26.3269 | 22.3004 | 22.3085 | 22.1882 | 22.108 | 50.1559 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.048743 | 0.88183 | 0.042983 | 18.0914 | 22.0358 | 3.4577 | 0.045182 | 0.2646 | 0.2727 | 0.1524 | 0.0722
2012-10-30 22:55 | 26.3292 | 22.2907 | 22.3188 | 22.2065 | 22.0902 | 50.1484 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048762 | 0.88197 | 0.043007 | 18.0873 | 22.014 | 3.4572 | 0.045202 | 0.2767 | 0.3048 | 0.1925 | 0.0762
2012-10-30 22:55 | 26.3262 | 22.2757 | 22.3358 | 22.2075 | 22.0993 | 50.1461 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.048749 | 0.88186 | 0.04299 | 18.0898 | 22.015 | 3.4571 | 0.045185 | 0.2607 | 0.3208 | 0.1925 | 0.0843
2012-10-30 22:55 | 26.3172 | 22.2466 | 22.3068 | 22.1985 | 22.1023 | 50.1363 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048683 | 0.8807 | 0.042875 | 18.0905 | 22.0301 | 3.4564 | 0.045069 | 0.2165 | 0.2767 | 0.1684 | 0.0722
2012-10-30 22:55 | 26.3195 | 22.285 | 22.3011 | 22.2129 | 22.0885 | 50.1403 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.048692 | 0.88106 | 0.042901 | 18.0946 | 21.9762 | 3.4567 | 0.045092 | 0.3088 | 0.3249 | 0.2367 | 0.1123
2012-10-30 22:55 | 26.324 | 22.2615 | 22.2855 | 22.2053 | 22.061 | 50.1502 | 0.00671 | 0.32636 | 0.00219 | 48.6371 | 0.048837 | 0.88324 | 0.043135 | 18.0856 | 21.9928 | 3.4574 | 0.045325 | 0.2687 | 0.2927 | 0.2125 | 0.0682
2012-10-30 22:55 | 26.3202 | 22.2617 | 22.2937 | 22.2136 | 22.1173 | 50.149 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048714 | 0.88135 | 0.042934 | 18.0924 | 22.005 | 3.4573 | 0.04513 | 0.2567 | 0.2887 | 0.2086 | 0.1123
2012-10-30 22:55 | 26.3232 | 22.3168 | 22.2807 | 22.2085 | 22.0602 | 50.1455 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048705 | 0.88102 | 0.04291 | 18.0889 | 21.9559 | 3.457 | 0.045102 | 0.3609 | 0.3248 | 0.2526 | 0.1043
2012-10-30 22:55 | 26.3254 | 22.2589 | 22.311 | 22.2268 | 22.0583 | 50.1484 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.048686 | 0.88102 | 0.042893 | 18.096 | 22.0022 | 3.4572 | 0.045085 | 0.2567 | 0.3088 | 0.2246 | 0.0561
2012-10-30 22:55 | 26.3254 | 22.2789 | 22.2909 | 22.2067 | 22.0904 | 50.1484 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048695 | 0.88091 | 0.042896 | 18.0903 | 21.9902 | 3.4572 | 0.045092 | 0.2887 | 0.3007 | 0.2165 | 0.1002
2012-10-30 22:55 | 26.3262 | 22.2797 | 22.2717 | 22.1714 | 22.0832 | 50.1479 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048724 | 0.88144 | 0.042947 | 18.0904 | 22.015 | 3.4572 | 0.04514 | 0.2647 | 0.2567 | 0.1564 | 0.0682
2012-10-30 22:55 | 26.3292 | 22.2827 | 22.3508 | 22.1825 | 22.0742 | 50.1357 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.04868 | 0.88095 | 0.042885 | 18.0967 | 21.994 | 3.4564 | 0.045078 | 0.2887 | 0.3568 | 0.1885 | 0.0802
2012-10-30 22:55 | 26.3299 | 22.2674 | 22.3275 | 22.2072 | 22.0669 | 50.1334 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.048736 | 0.88174 | 0.042973 | 18.0922 | 22.0348 | 3.4562 | 0.045168 | 0.2326 | 0.2927 | 0.1724 | 0.0321
2012-10-30 22:55 | 26.3232 | 22.2526 | 22.2927 | 22.1644 | 22.0842 | 50.1357 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048721 | 0.88143 | 0.042944 | 18.0913 | 22.0281 | 3.4564 | 0.04514 | 0.2245 | 0.2646 | 0.1363 | 0.0561
2012-10-30 22:55 | 26.3232 | 22.2767 | 22.3128 | 22.1965 | 22.0842 | 50.1409 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048708 | 0.88141 | 0.042932 | 18.0958 | 22.016 | 3.4567 | 0.045128 | 0.2607 | 0.2968 | 0.1805 | 0.0682
2012-10-30 22:55 | 26.3187 | 22.2321 | 22.2962 | 22.18 | 22.0757 | 50.1334 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.048724 | 0.88131 | 0.042941 | 18.0878 | 22.0075 | 3.4562 | 0.045137 | 0.2246 | 0.2887 | 0.1725 | 0.0682
2012-10-30 22:55 | 26.3157 | 22.2652 | 22.2932 | 22.205 | 22.0888 | 50.1461 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.048828 | 0.88316 | 0.043123 | 18.0871 | 22.0005 | 3.4571 | 0.04532 | 0.2647 | 0.2927 | 0.2045 | 0.0883
2012-10-30 22:55 | 26.318 | 22.2675 | 22.2955 | 22.1953 | 22.071 | 50.1444 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.048743 | 0.88189 | 0.042986 | 18.0926 | 22.0309 | 3.457 | 0.045185 | 0.2366 | 0.2646 | 0.1644 | 0.0401
2012-10-30 22:55 | 26.3225 | 22.264 | 22.288 | 22.2038 | 22.1196 | 50.149 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.048733 | 0.88171 | 0.042969 | 18.0927 | 22.0394 | 3.4573 | 0.04516 | 0.2246 | 0.2486 | 0.1644 | 0.0802
2012-10-30 22:55 | 26.3232 | 22.2887 | 22.3448 | 22.2085 | 22.0802 | 50.134 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.048708 | 0.88127 | 0.042925 | 18.0928 | 22.0361 | 3.4562 | 0.045122 | 0.2526 | 0.3087 | 0.1724 | 0.0441
2012-10-30 22:55 | 26.3067 | 22.2722 | 22.3283 | 22.176 | 22.0396 | 50.145 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.048721 | 0.88128 | 0.042937 | 18.0883 | 22.0356 | 3.457 | 0.045133 | 0.2366 | 0.2927 | 0.1404 | 0.004
2012-10-30 22:55 | 26.3165 | 22.286 | 22.3462 | 22.2339 | 22.0855 | 50.1415 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.048689 | 0.88105 | 0.042897 | 18.0954 | 22.0174 | 3.4568 | 0.045094 | 0.2686 | 0.3288 | 0.2165 | 0.0681
2012-10-30 22:55 | 26.3142 | 22.2717 | 22.2877 | 22.2035 | 22.1033 | 50.1374 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048695 | 0.88115 | 0.042908 | 18.0953 | 22.011 | 3.4565 | 0.045101 | 0.2607 | 0.2767 | 0.1925 | 0.0923
2012-10-30 22:56 | 26.3082 | 22.2978 | 22.3058 | 22.2256 | 22.1053 | 50.1426 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.048746 | 0.88194 | 0.042991 | 18.0927 | 21.993 | 3.4568 | 0.045185 | 0.3048 | 0.3128 | 0.2326 | 0.1123
2012-10-30 22:56 | 26.3067 | 22.3283 | 22.2642 | 22.2121 | 22.0878 | 50.1346 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.048699 | 0.88122 | 0.042915 | 18.0953 | 21.9995 | 3.4563 | 0.045111 | 0.3288 | 0.2647 | 0.2126 | 0.0883
2012-10-30 22:56 | 26.3097 | 22.2712 | 22.3394 | 22.1509 | 22.0988 | 50.1421 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048755 | 0.8821 | 0.043007 | 18.0926 | 22.0186 | 3.4568 | 0.045203 | 0.2526 | 0.3208 | 0.1323 | 0.0802
2012-10-30 22:56 | 26.3045 | 22.3021 | 22.2981 | 22.1898 | 22.0575 | 50.1409 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.048664 | 0.88063 | 0.042855 | 18.0961 | 22.0094 | 3.4567 | 0.045048 | 0.2927 | 0.2887 | 0.1804 | 0.0481
2012-10-30 22:56 | 26.3008 | 22.2703 | 22.3385 | 22.2222 | 22.0899 | 50.1542 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.048708 | 0.88125 | 0.042924 | 18.0925 | 22.0137 | 3.4576 | 0.045119 | 0.2566 | 0.3248 | 0.2085 | 0.0762
2012-10-30 22:56 | 26.303 | 22.2605 | 22.3327 | 22.2084 | 22.0761 | 50.1461 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.048721 | 0.88144 | 0.042945 | 18.0916 | 22.0079 | 3.4571 | 0.045139 | 0.2526 | 0.3248 | 0.2005 | 0.0682
2012-10-30 22:56 | 26.2985 | 22.268 | 22.3282 | 22.1718 | 22.0996 | 50.1548 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.048699 | 0.88114 | 0.04291 | 18.0935 | 22.0114 | 3.4577 | 0.045106 | 0.2566 | 0.3168 | 0.1604 | 0.0882
2012-10-30 22:56 | 26.2978 | 22.2713 | 22.3515 | 22.1631 | 22.111 | 50.1513 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.048717 | 0.88144 | 0.042941 | 18.093 | 21.9987 | 3.4574 | 0.045138 | 0.2726 | 0.3528 | 0.1644 | 0.1123
2012-10-30 22:56 | 26.3022 | 22.2196 | 22.3278 | 22.2116 | 22.0873 | 50.1346 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.048686 | 0.88093 | 0.042889 | 18.0942 | 22.0071 | 3.4563 | 0.045081 | 0.2125 | 0.3207 | 0.2045 | 0.0802
2012-10-30 22:56 | 26.2985 | 22.272 | 22.2881 | 22.2119 | 22.1157 | 50.1369 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.048708 | 0.88134 | 0.042928 | 18.0943 | 22.0034 | 3.4564 | 0.04512 | 0.2686 | 0.2847 | 0.2085 | 0.1123
2012-10-30 22:56 | 26.2978 | 22.2232 | 22.2914 | 22.2272 | 22.0989 | 50.1432 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.048699 | 0.88132 | 0.04292 | 18.0974 | 21.9666 | 3.4569 | 0.045118 | 0.2566 | 0.3248 | 0.2606 | 0.1323
2012-10-30 22:56 | 26.2978 | 22.3114 | 22.3074 | 22.1952 | 22.0709 | 50.1432 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.048692 | 0.88093 | 0.042894 | 18.092 | 21.9786 | 3.4569 | 0.045089 | 0.3328 | 0.3288 | 0.2166 | 0.0923
2012-10-30 22:56 | 26.2805 | 22.234 | 22.3182 | 22.1859 | 22.0856 | 50.1351 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.048673 | 0.88069 | 0.042866 | 18.094 | 21.9814 | 3.4563 | 0.045059 | 0.2526 | 0.3368 | 0.2045 | 0.1042
2012-10-30 22:56 | 26.285 | 22.2385 | 22.3347 | 22.1503 | 22.0821 | 50.1409 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.048755 | 0.88194 | 0.042999 | 18.0893 | 21.9939 | 3.4567 | 0.045195 | 0.2446 | 0.3408 | 0.1564 | 0.0882
2012-10-30 22:56 | 26.285 | 22.2625 | 22.2866 | 22.2064 | 22.0942 | 50.1322 | 0.006716 | 0.32641 | 0.002192 | 48.6023 | 0.04874 | 0.88184 | 0.042981 | 18.0928 | 21.9859 | 3.4561 | 0.045173 | 0.2766 | 0.3007 | 0.2205 | 0.1083
2012-10-30 22:56 | 26.2918 | 22.2894 | 22.2854 | 22.1852 | 22.0849 | 50.1369 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.048667 | 0.88076 | 0.042864 | 18.0977 | 22.0047 | 3.4564 | 0.045059 | 0.2847 | 0.2807 | 0.1805 | 0.0802
2012-10-30 22:56 | 26.2835 | 22.2771 | 22.3011 | 22.2129 | 22.1007 | 50.1421 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.04873 | 0.88158 | 0.04296 | 18.0912 | 21.9924 | 3.4568 | 0.045155 | 0.2847 | 0.3087 | 0.2205 | 0.1083
2012-10-30 22:56 | 26.2813 | 22.2909 | 22.2829 | 22.2067 | 22.0624 | 50.1294 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.048692 | 0.88075 | 0.042885 | 18.0881 | 21.9902 | 3.4559 | 0.045076 | 0.3007 | 0.2927 | 0.2165 | 0.0722
2012-10-30 22:56 | 26.2798 | 22.2894 | 22.3415 | 22.1972 | 22.0689 | 50.1409 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.048724 | 0.88145 | 0.042948 | 18.0908 | 22.0047 | 3.4567 | 0.045145 | 0.2847 | 0.3368 | 0.1925 | 0.0642
2012-10-30 22:56 | 26.2776 | 22.2672 | 22.3233 | 22.2111 | 22.1188 | 50.1473 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.048708 | 0.88116 | 0.04292 | 18.0908 | 21.9744 | 3.4572 | 0.045114 | 0.2928 | 0.3489 | 0.2367 | 0.1444
2012-10-30 22:56 | 26.2813 | 22.2829 | 22.327 | 22.2188 | 22.1025 | 50.1421 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.048692 | 0.88101 | 0.042898 | 18.0934 | 21.9822 | 3.4568 | 0.045092 | 0.3007 | 0.3448 | 0.2366 | 0.1203
2012-10-30 22:56 | 26.2805 | 22.3342 | 22.3061 | 22.1698 | 22.1017 | 50.1374 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.048714 | 0.88115 | 0.042924 | 18.0882 | 22.0054 | 3.4565 | 0.045117 | 0.3288 | 0.3007 | 0.1644 | 0.0963
2012-10-30 22:56 | 26.282 | 22.2876 | 22.2876 | 22.2034 | 22.0831 | 50.1398 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.04874 | 0.88177 | 0.042978 | 18.0913 | 22.0069 | 3.4566 | 0.045175 | 0.2807 | 0.2807 | 0.1965 | 0.0762
2012-10-30 22:56 | 26.2768 | 22.2664 | 22.2584 | 22.1942 | 22.0659 | 50.1357 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.04867 | 0.88067 | 0.042862 | 18.0948 | 21.9897 | 3.4564 | 0.045054 | 0.2767 | 0.2687 | 0.2045 | 0.0762
2012-10-30 22:56 | 26.2813 | 22.2949 | 22.3069 | 22.1747 | 22.0945 | 50.1357 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.048686 | 0.88101 | 0.042893 | 18.0957 | 21.9741 | 3.4564 | 0.045087 | 0.3208 | 0.3328 | 0.2006 | 0.1204
2012-10-30 22:57 | 26.2776 | 22.2351 | 22.3153 | 22.183 | 22.0507 | 50.1311 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.048689 | 0.88102 | 0.042896 | 18.0948 | 21.9865 | 3.456 | 0.04509 | 0.2486 | 0.3288 | 0.1965 | 0.0642
2012-10-30 22:57 | 26.2865 | 22.256 | 22.2801 | 22.1879 | 22.0916 | 50.134 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.11092 | 1.8737 | 0.20783 | 16.8921 | 21.9553 | 3.4562 | 0.21002 | 0.3007 | 0.3248 | 0.2326 | 0.1363
2012-10-30 22:57 | 26.2865 | 22.2961 | 22.2721 | 22.1718 | 22.0716 | 50.1565 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14215 | 2.3718 | 0.33714 | 16.6858 | 21.9874 | 3.4578 | 0.33934 | 0.3087 | 0.2847 | 0.1844 | 0.0842
2012-10-30 22:57 | 26.2731 | 22.2827 | 22.2707 | 22.1745 | 22.0823 | 50.1507 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14213 | 2.3716 | 0.33708 | 16.6862 | 21.9499 | 3.4574 | 0.33927 | 0.3328 | 0.3208 | 0.2246 | 0.1324
2012-10-30 22:57 | 26.2805 | 22.2821 | 22.3142 | 22.1698 | 22.0415 | 50.1479 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14212 | 2.3713 | 0.337 | 16.6852 | 22.0094 | 3.4572 | 0.33919 | 0.2727 | 0.3048 | 0.1604 | 0.0321
2012-10-30 22:57 | 26.2828 | 22.3445 | 22.2884 | 22.1681 | 22.0679 | 50.1513 | 0.006741 | 0.32646 | 0.002201 | 48.4284 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.6853 | 22.0117 | 3.4574 | 0.33899 | 0.3328 | 0.2767 | 0.1564 | 0.0562
2012-10-30 22:57 | 26.2805 | 22.3021 | 22.2741 | 22.1779 | 22.1217 | 50.1548 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6854 | 21.9934 | 3.4577 | 0.33919 | 0.3087 | 0.2807 | 0.1845 | 0.1283
2012-10-30 22:57 | 26.2895 | 22.3031 | 22.2871 | 22.2069 | 22.1027 | 50.1588 | 0.006744 | 0.32633 | 0.002201 | 48.3876 | 0.14215 | 2.3719 | 0.33716 | 16.6859 | 21.9703 | 3.4579 | 0.33936 | 0.3328 | 0.3168 | 0.2366 | 0.1324
2012-10-30 22:57 | 26.2828 | 22.3205 | 22.3084 | 22.1802 | 22.096 | 50.1479 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.14217 | 2.3719 | 0.33721 | 16.684 | 22.0278 | 3.4572 | 0.33941 | 0.2927 | 0.2806 | 0.1524 | 0.0682
2012-10-30 22:57 | 26.2948 | 22.3084 | 22.3084 | 22.2002 | 22.12 | 50.149 | 0.006719 | 0.32641 | 0.002193 | 48.5806 | 0.14216 | 2.372 | 0.3372 | 16.6855 | 22.0037 | 3.4573 | 0.33939 | 0.3047 | 0.3047 | 0.1965 | 0.1163
2012-10-30 22:57 | 26.279 | 22.3207 | 22.3207 | 22.1884 | 22.0641 | 50.164 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.14219 | 2.3724 | 0.33733 | 16.6845 | 22.0079 | 3.4583 | 0.33953 | 0.3128 | 0.3128 | 0.1805 | 0.0562
2012-10-30 22:57 | 26.2895 | 22.3071 | 22.3352 | 22.223 | 22.1147 | 50.1374 | 0.006747 | 0.32636 | 0.002202 | 48.3704 | 0.14223 | 2.373 | 0.3375 | 16.6841 | 21.9904 | 3.4565 | 0.3397 | 0.3167 | 0.3448 | 0.2326 | 0.1243
2012-10-30 22:57 | 26.2873 | 22.3089 | 22.3009 | 22.1726 | 22.0884 | 50.1467 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14221 | 2.3726 | 0.3374 | 16.6845 | 21.9922 | 3.4571 | 0.3396 | 0.3167 | 0.3087 | 0.1804 | 0.0962
2012-10-30 22:57 | 26.291 | 22.3447 | 22.3126 | 22.2325 | 22.1002 | 50.16 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14216 | 2.3718 | 0.33716 | 16.6843 | 21.9838 | 3.458 | 0.33936 | 0.3609 | 0.3288 | 0.2487 | 0.1164
2012-10-30 22:57 | 26.2873 | 22.329 | 22.3009 | 22.1686 | 22.0684 | 50.1617 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14215 | 2.3719 | 0.33716 | 16.6858 | 21.9601 | 3.4581 | 0.33936 | 0.3689 | 0.3408 | 0.2085 | 0.1083
2012-10-30 22:57 | 26.2828 | 22.3686 | 22.2764 | 22.2082 | 22.0799 | 50.1548 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33696 | 16.6861 | 21.9516 | 3.4577 | 0.33915 | 0.417 | 0.3248 | 0.2566 | 0.1283
2012-10-30 22:57 | 26.2865 | 22.3202 | 22.3282 | 22.2119 | 22.0916 | 50.1536 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.1421 | 2.3712 | 0.33694 | 16.6873 | 21.9352 | 3.4576 | 0.33913 | 0.385 | 0.393 | 0.2767 | 0.1564
2012-10-30 22:57 | 26.2873 | 22.3089 | 22.3691 | 22.2328 | 22.0804 | 50.1606 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33697 | 16.6866 | 21.94 | 3.4581 | 0.33916 | 0.3689 | 0.4291 | 0.2928 | 0.1404
2012-10-30 22:57 | 26.282 | 22.3517 | 22.3277 | 22.2475 | 22.0831 | 50.1715 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14213 | 2.3714 | 0.33706 | 16.6845 | 21.9668 | 3.4588 | 0.33926 | 0.3849 | 0.3609 | 0.2807 | 0.1163
2012-10-30 22:57 | 26.2835 | 22.3412 | 22.3212 | 22.229 | 22.1127 | 50.1554 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14216 | 2.3721 | 0.33721 | 16.6862 | 21.9483 | 3.4577 | 0.33941 | 0.3929 | 0.3729 | 0.2807 | 0.1644
2012-10-30 22:57 | 26.285 | 22.3547 | 22.3467 | 22.2465 | 22.1022 | 50.1525 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14218 | 2.3724 | 0.3373 | 16.6861 | 22.0179 | 3.4575 | 0.3395 | 0.3368 | 0.3288 | 0.2286 | 0.0843
2012-10-30 22:57 | 26.2843 | 22.354 | 22.334 | 22.2418 | 22.0654 | 50.1583 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14216 | 2.3719 | 0.33718 | 16.6854 | 21.9771 | 3.4579 | 0.33938 | 0.3769 | 0.3569 | 0.2647 | 0.0883
2012-10-30 22:57 | 26.2925 | 22.3743 | 22.3422 | 22.254 | 22.0976 | 50.1571 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14216 | 2.3721 | 0.3372 | 16.6863 | 22.0174 | 3.4578 | 0.3394 | 0.3569 | 0.3248 | 0.2366 | 0.0802
2012-10-30 22:57 | 26.2873 | 22.349 | 22.329 | 22.3009 | 22.1045 | 50.1588 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14218 | 2.3723 | 0.33729 | 16.6854 | 21.9841 | 3.4579 | 0.33948 | 0.3649 | 0.3449 | 0.3168 | 0.1204
2012-10-30 22:57 | 26.2858 | 22.4036 | 22.3636 | 22.2714 | 22.099 | 50.1531 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.14211 | 2.371 | 0.33693 | 16.685 | 21.9826 | 3.4576 | 0.33913 | 0.421 | 0.381 | 0.2888 | 0.1164
2012-10-30 22:57 | 26.285 | 22.3948 | 22.3267 | 22.3187 | 22.1302 | 50.1715 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.1421 | 2.3709 | 0.33691 | 16.6852 | 21.9417 | 3.4588 | 0.3391 | 0.4531 | 0.385 | 0.377 | 0.1885
2012-10-30 22:58 | 26.279 | 22.3968 | 22.3527 | 22.2886 | 22.1202 | 50.1513 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33684 | 16.6856 | 21.9919 | 3.4574 | 0.33904 | 0.4049 | 0.3608 | 0.2967 | 0.1283
2012-10-30 22:58 | 26.2925 | 22.4304 | 22.3462 | 22.2861 | 22.1137 | 50.1525 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14211 | 2.371 | 0.33695 | 16.6843 | 21.9853 | 3.4575 | 0.33914 | 0.4451 | 0.3609 | 0.3008 | 0.1284
2012-10-30 22:58 | 26.2843 | 22.3901 | 22.354 | 22.2739 | 22.1255 | 50.1692 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33698 | 16.6851 | 21.9852 | 3.4587 | 0.33918 | 0.4049 | 0.3688 | 0.2887 | 0.1403
2012-10-30 22:58 | 26.291 | 22.4329 | 22.3367 | 22.3287 | 22.1242 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14213 | 2.3716 | 0.33708 | 16.6863 | 21.9798 | 3.4576 | 0.33927 | 0.4531 | 0.3569 | 0.3489 | 0.1444
2012-10-30 22:58 | 26.288 | 22.4339 | 22.3497 | 22.2776 | 22.1212 | 50.1548 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14218 | 2.3724 | 0.3373 | 16.6859 | 21.9688 | 3.4577 | 0.33949 | 0.4651 | 0.3809 | 0.3088 | 0.1524
2012-10-30 22:58 | 26.285 | 22.4469 | 22.3307 | 22.2906 | 22.1102 | 50.1583 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14217 | 2.3722 | 0.33726 | 16.6858 | 21.9698 | 3.4579 | 0.33946 | 0.4771 | 0.3609 | 0.3208 | 0.1404
2012-10-30 22:58 | 26.2865 | 22.4083 | 22.3322 | 22.3081 | 22.1317 | 50.1739 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14216 | 2.3721 | 0.33723 | 16.6862 | 21.9753 | 3.459 | 0.33943 | 0.433 | 0.3569 | 0.3328 | 0.1564
2012-10-30 22:58 | 26.2948 | 22.4447 | 22.3525 | 22.3605 | 22.116 | 50.1611 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14211 | 2.3714 | 0.33701 | 16.6863 | 21.9435 | 3.4581 | 0.3392 | 0.5012 | 0.409 | 0.417 | 0.1725
2012-10-30 22:58 | 26.294 | 22.4719 | 22.3437 | 22.3277 | 22.1392 | 50.1629 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14215 | 2.3718 | 0.33714 | 16.685 | 21.9828 | 3.4582 | 0.33934 | 0.4891 | 0.3609 | 0.3449 | 0.1564
2012-10-30 22:58 | 26.2918 | 22.4337 | 22.3215 | 22.3094 | 22.133 | 50.1583 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.1421 | 2.3709 | 0.33689 | 16.685 | 21.9726 | 3.4579 | 0.33909 | 0.4611 | 0.3489 | 0.3368 | 0.1604
2012-10-30 22:58 | 26.2888 | 22.4507 | 22.3706 | 22.3305 | 22.118 | 50.1635 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.1421 | 2.3708 | 0.33688 | 16.6844 | 21.9656 | 3.4583 | 0.33908 | 0.4851 | 0.405 | 0.3649 | 0.1524
2012-10-30 22:58 | 26.2925 | 22.4063 | 22.3262 | 22.3141 | 22.1297 | 50.1617 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.14213 | 2.3715 | 0.33705 | 16.6856 | 21.9613 | 3.4581 | 0.33924 | 0.445 | 0.3649 | 0.3528 | 0.1684
2012-10-30 22:58 | 26.3022 | 22.4521 | 22.3679 | 22.3399 | 22.1314 | 50.1669 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14209 | 2.3707 | 0.33686 | 16.6839 | 22.0231 | 3.4585 | 0.33906 | 0.429 | 0.3448 | 0.3168 | 0.1083
2012-10-30 22:58 | 26.288 | 22.4619 | 22.3577 | 22.3337 | 22.1172 | 50.164 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6864 | 21.9768 | 3.4583 | 0.3389 | 0.4851 | 0.3809 | 0.3569 | 0.1404
2012-10-30 22:58 | 26.2978 | 22.4477 | 22.3715 | 22.3916 | 22.1912 | 50.1773 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14212 | 2.3713 | 0.33701 | 16.6845 | 21.9425 | 3.4592 | 0.33921 | 0.5052 | 0.429 | 0.4491 | 0.2487
2012-10-30 22:58 | 26.2933 | 22.4312 | 22.343 | 22.323 | 22.1025 | 50.1715 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14215 | 2.3714 | 0.33709 | 16.6831 | 22.0062 | 3.4588 | 0.33929 | 0.425 | 0.3368 | 0.3168 | 0.0963
2012-10-30 22:58 | 26.291 | 22.4168 | 22.3688 | 22.3487 | 22.1242 | 50.1635 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14214 | 2.3713 | 0.33705 | 16.6834 | 21.9718 | 3.4583 | 0.33925 | 0.445 | 0.397 | 0.3769 | 0.1524
2012-10-30 22:58 | 26.2948 | 22.4807 | 22.3685 | 22.3645 | 22.1521 | 50.171 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14213 | 2.3715 | 0.33707 | 16.6847 | 21.9836 | 3.4588 | 0.33926 | 0.4971 | 0.3849 | 0.3809 | 0.1685
2012-10-30 22:58 | 26.291 | 22.4369 | 22.3888 | 22.3407 | 22.1362 | 50.1698 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33697 | 16.6853 | 21.9638 | 3.4587 | 0.33917 | 0.4731 | 0.425 | 0.3769 | 0.1724
2012-10-30 22:58 | 26.2925 | 22.4704 | 22.3783 | 22.3903 | 22.1778 | 50.1715 | 0.006722 | 0.32644 | 0.002194 | 48.5632 | 0.14214 | 2.3718 | 0.33712 | 16.6868 | 21.9893 | 3.4588 | 0.33932 | 0.4811 | 0.389 | 0.401 | 0.1885
2012-10-30 22:58 | 26.2948 | 22.4647 | 22.3806 | 22.3766 | 22.1441 | 50.1652 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14215 | 2.3718 | 0.33716 | 16.6847 | 21.9716 | 3.4584 | 0.33936 | 0.4931 | 0.409 | 0.405 | 0.1725
2012-10-30 22:58 | 26.3008 | 22.5028 | 22.3545 | 22.3745 | 22.1501 | 50.1756 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.14212 | 2.3714 | 0.33703 | 16.6861 | 21.9896 | 3.4591 | 0.33923 | 0.5132 | 0.3649 | 0.3849 | 0.1605
2012-10-30 22:58 | 26.2873 | 22.4773 | 22.3891 | 22.3731 | 22.1165 | 50.1629 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14215 | 2.3719 | 0.33716 | 16.6867 | 21.9801 | 3.4582 | 0.33936 | 0.4972 | 0.409 | 0.393 | 0.1364
2012-10-30 22:58 | 26.2963 | 22.5023 | 22.3901 | 22.3861 | 22.1856 | 50.1606 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14214 | 2.3716 | 0.33709 | 16.6847 | 21.9931 | 3.4581 | 0.33929 | 0.5092 | 0.397 | 0.393 | 0.1925
2012-10-30 22:58 | 26.2895 | 22.4995 | 22.3793 | 22.3592 | 22.1388 | 50.1658 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14214 | 2.3716 | 0.33709 | 16.6855 | 21.9663 | 3.4584 | 0.33929 | 0.5332 | 0.413 | 0.3929 | 0.1725
2012-10-30 22:58 | 26.2925 | 22.5025 | 22.3983 | 22.3983 | 22.1137 | 50.1588 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.14216 | 2.372 | 0.3372 | 16.6855 | 21.9813 | 3.4579 | 0.3394 | 0.5212 | 0.417 | 0.417 | 0.1324
2012-10-30 22:59 | 26.2985 | 22.4804 | 22.3923 | 22.3803 | 22.1237 | 50.1617 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.1422 | 2.3723 | 0.33733 | 16.6829 | 21.9994 | 3.4581 | 0.33953 | 0.481 | 0.3929 | 0.3809 | 0.1243
2012-10-30 22:59 | 26.303 | 22.533 | 22.3928 | 22.4008 | 22.1563 | 50.1721 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14215 | 2.3719 | 0.33718 | 16.6857 | 21.9517 | 3.4589 | 0.33937 | 0.5813 | 0.4411 | 0.4491 | 0.2046
2012-10-30 22:59 | 26.3 | 22.514 | 22.4218 | 22.4098 | 22.1733 | 50.1773 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14216 | 2.3717 | 0.33717 | 16.6832 | 21.9648 | 3.4592 | 0.33937 | 0.5492 | 0.457 | 0.445 | 0.2085
2012-10-30 22:59 | 26.2925 | 22.5345 | 22.4143 | 22.3943 | 22.1738 | 50.1611 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14215 | 2.3717 | 0.33712 | 16.6846 | 21.9653 | 3.4581 | 0.33931 | 0.5692 | 0.449 | 0.429 | 0.2085
2012-10-30 22:59 | 26.3015 | 22.5315 | 22.3873 | 22.3953 | 22.1548 | 50.1658 | 0.006747 | 0.32633 | 0.002202 | 48.3661 | 0.14215 | 2.3716 | 0.33712 | 16.6839 | 21.9622 | 3.4584 | 0.33932 | 0.5693 | 0.4251 | 0.4331 | 0.1926
2012-10-30 22:59 | 26.2918 | 22.5178 | 22.3696 | 22.4056 | 22.133 | 50.1681 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.14215 | 2.3716 | 0.33714 | 16.6837 | 21.9927 | 3.4586 | 0.33933 | 0.5251 | 0.3769 | 0.4129 | 0.1403
2012-10-30 22:59 | 26.2858 | 22.5559 | 22.3756 | 22.4317 | 22.1351 | 50.1727 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.14212 | 2.3713 | 0.33702 | 16.6847 | 21.9706 | 3.4589 | 0.33921 | 0.5853 | 0.405 | 0.4611 | 0.1645
2012-10-30 22:59 | 26.306 | 22.52 | 22.4118 | 22.4399 | 22.1913 | 50.1663 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14212 | 2.3713 | 0.33701 | 16.6852 | 21.9467 | 3.4585 | 0.33921 | 0.5733 | 0.4651 | 0.4932 | 0.2446
2012-10-30 22:59 | 26.2993 | 22.5453 | 22.3851 | 22.4091 | 22.1927 | 50.1594 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14219 | 2.3722 | 0.33732 | 16.6833 | 21.948 | 3.458 | 0.33951 | 0.5973 | 0.4371 | 0.4611 | 0.2447
2012-10-30 22:59 | 26.3037 | 22.5818 | 22.4055 | 22.4456 | 22.169 | 50.1739 | 0.006744 | 0.3264 | 0.002201 | 48.3984 | 0.1421 | 2.3712 | 0.33694 | 16.6868 | 21.9604 | 3.459 | 0.33914 | 0.6214 | 0.4451 | 0.4852 | 0.2086
2012-10-30 22:59 | 26.2895 | 22.5355 | 22.3953 | 22.4514 | 22.1347 | 50.1814 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14213 | 2.3712 | 0.33702 | 16.6835 | 21.9703 | 3.4595 | 0.33922 | 0.5652 | 0.425 | 0.4811 | 0.1644
2012-10-30 22:59 | 26.3 | 22.546 | 22.3737 | 22.4459 | 22.2014 | 50.1594 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.1421 | 2.3711 | 0.33694 | 16.686 | 22.0209 | 3.458 | 0.33914 | 0.5251 | 0.3528 | 0.425 | 0.1805
2012-10-30 22:59 | 26.2985 | 22.5926 | 22.4163 | 22.4804 | 22.1999 | 50.1733 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.14212 | 2.3715 | 0.33704 | 16.6866 | 21.9713 | 3.4589 | 0.33924 | 0.6213 | 0.445 | 0.5091 | 0.2286
2012-10-30 22:59 | 26.2933 | 22.5794 | 22.4111 | 22.4512 | 22.1867 | 50.1785 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14212 | 2.3713 | 0.33701 | 16.6852 | 21.9661 | 3.4593 | 0.33921 | 0.6133 | 0.445 | 0.4851 | 0.2206
2012-10-30 22:59 | 26.282 | 22.5881 | 22.4038 | 22.476 | 22.1473 | 50.16 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14212 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6841 | 21.9748 | 3.458 | 0.33919 | 0.6133 | 0.429 | 0.5012 | 0.1725
2012-10-30 22:59 | 26.2873 | 22.5333 | 22.4292 | 22.4532 | 22.1606 | 50.1658 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.14212 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6846 | 21.9601 | 3.4584 | 0.33918 | 0.5732 | 0.4691 | 0.4931 | 0.2005
2012-10-30 22:59 | 26.2955 | 22.5175 | 22.4734 | 22.4774 | 22.1728 | 50.1767 | 0.006747 | 0.32636 | 0.002202 | 48.3704 | 0.14213 | 2.3713 | 0.33704 | 16.6836 | 21.9442 | 3.4592 | 0.33925 | 0.5733 | 0.5292 | 0.5332 | 0.2286
2012-10-30 22:59 | 26.2903 | 22.5884 | 22.4202 | 22.4161 | 22.2037 | 50.1819 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14215 | 2.3719 | 0.33716 | 16.6864 | 21.9631 | 3.4595 | 0.33935 | 0.6253 | 0.4571 | 0.453 | 0.2406
2012-10-30 22:59 | 26.2828 | 22.5369 | 22.4247 | 22.5128 | 22.1842 | 50.1739 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6853 | 21.9315 | 3.459 | 0.33918 | 0.6054 | 0.4932 | 0.5813 | 0.2527
2012-10-30 22:59 | 26.2888 | 22.615 | 22.4347 | 22.4467 | 22.1461 | 50.1779 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14213 | 2.3714 | 0.33703 | 16.6848 | 21.9576 | 3.4593 | 0.33923 | 0.6574 | 0.4771 | 0.4891 | 0.1885
2012-10-30 22:59 | 26.285 | 22.5551 | 22.4269 | 22.479 | 22.1623 | 50.1606 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33697 | 16.6853 | 21.9337 | 3.4581 | 0.33917 | 0.6214 | 0.4932 | 0.5453 | 0.2286
2012-10-30 22:59 | 26.2903 | 22.6044 | 22.3961 | 22.4843 | 22.1997 | 50.1663 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14212 | 2.3711 | 0.33698 | 16.6843 | 21.9751 | 3.4585 | 0.33918 | 0.6293 | 0.421 | 0.5092 | 0.2246
2012-10-30 22:59 | 26.2888 | 22.6069 | 22.4387 | 22.4667 | 22.1942 | 50.1733 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6852 | 21.9576 | 3.4589 | 0.33896 | 0.6493 | 0.4811 | 0.5091 | 0.2366
2012-10-30 22:59 | 26.285 | 22.5591 | 22.4669 | 22.495 | 22.1663 | 50.1687 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14199 | 2.3691 | 0.33638 | 16.6857 | 21.9738 | 3.4586 | 0.33858 | 0.5853 | 0.4931 | 0.5212 | 0.1925
2012-10-30 22:59 | 26.2925 | 22.6106 | 22.4344 | 22.5265 | 22.2179 | 50.1635 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33697 | 16.6852 | 21.9653 | 3.4583 | 0.33917 | 0.6453 | 0.4691 | 0.5612 | 0.2526
2012-10-30 22:59 | 26.288 | 22.6021 | 22.4259 | 22.522 | 22.2094 | 50.1721 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14208 | 2.3705 | 0.3368 | 16.6848 | 21.9728 | 3.4589 | 0.33899 | 0.6293 | 0.4531 | 0.5492 | 0.2366
2012-10-30 22:59 | 26.2903 | 22.6125 | 22.4562 | 22.4883 | 22.2117 | 50.1681 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33651 | 16.6861 | 21.9831 | 3.4586 | 0.33871 | 0.6294 | 0.4731 | 0.5052 | 0.2286
2012-10-30 22:59 | 26.2918 | 22.5899 | 22.4417 | 22.4938 | 22.1932 | 50.1629 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6856 | 21.9525 | 3.4582 | 0.3387 | 0.6374 | 0.4892 | 0.5413 | 0.2407
2012-10-30 23:00 | 26.2925 | 22.6066 | 22.4784 | 22.4985 | 22.2219 | 50.1669 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6867 | 21.9853 | 3.4585 | 0.33884 | 0.6213 | 0.4931 | 0.5132 | 0.2366
2012-10-30 23:00 | 26.291 | 22.6212 | 22.4449 | 22.501 | 22.2164 | 50.1727 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33683 | 16.6863 | 21.9517 | 3.4589 | 0.33902 | 0.6695 | 0.4932 | 0.5493 | 0.2647
2012-10-30 23:00 | 26.2895 | 22.6517 | 22.4394 | 22.5075 | 22.2149 | 50.1658 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14209 | 2.3707 | 0.33684 | 16.6846 | 21.9743 | 3.4584 | 0.33904 | 0.6774 | 0.4651 | 0.5332 | 0.2406
2012-10-30 23:00 | 26.2903 | 22.5844 | 22.4562 | 22.5283 | 22.2238 | 50.1687 | 0.006747 | 0.32636 | 0.002202 | 48.3704 | 0.1421 | 2.3711 | 0.33694 | 16.6859 | 21.9591 | 3.4586 | 0.33914 | 0.6253 | 0.4971 | 0.5692 | 0.2647
2012-10-30 23:00 | 26.2828 | 22.5929 | 22.4527 | 22.5529 | 22.1681 | 50.1687 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.14211 | 2.3713 | 0.337 | 16.6858 | 21.9796 | 3.4586 | 0.3392 | 0.6133 | 0.4731 | 0.5733 | 0.1885
2012-10-30 23:00 | 26.2738 | 22.5919 | 22.4638 | 22.5359 | 22.2113 | 50.1779 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14215 | 2.372 | 0.33717 | 16.6864 | 21.9787 | 3.4593 | 0.33937 | 0.6132 | 0.4851 | 0.5572 | 0.2326
2012-10-30 23:00 | 26.2768 | 22.651 | 22.4788 | 22.5669 | 22.2543 | 50.1704 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14218 | 2.3724 | 0.33731 | 16.6855 | 21.9817 | 3.4587 | 0.3395 | 0.6693 | 0.4971 | 0.5852 | 0.2726
2012-10-30 23:00 | 26.2746 | 22.6008 | 22.4926 | 22.5327 | 22.2441 | 50.1687 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.14224 | 2.373 | 0.33753 | 16.6836 | 21.9353 | 3.4586 | 0.33972 | 0.6655 | 0.5573 | 0.5974 | 0.3088
2012-10-30 23:00 | 26.2716 | 22.6218 | 22.4736 | 22.5377 | 22.2491 | 50.1687 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14219 | 2.3725 | 0.33736 | 16.6853 | 21.9484 | 3.4586 | 0.33955 | 0.6734 | 0.5252 | 0.5893 | 0.3007
2012-10-30 23:00 | 26.2716 | 22.6138 | 22.4856 | 22.5577 | 22.201 | 50.1744 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.1422 | 2.3725 | 0.33737 | 16.6844 | 21.9684 | 3.459 | 0.33957 | 0.6454 | 0.5172 | 0.5893 | 0.2326
2012-10-30 23:00 | 26.2686 | 22.6268 | 22.4986 | 22.5186 | 22.2421 | 50.1629 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.14223 | 2.3732 | 0.33754 | 16.6855 | 22.0216 | 3.4582 | 0.33974 | 0.6052 | 0.477 | 0.497 | 0.2205
2012-10-30 23:00 | 26.2686 | 22.6388 | 22.5066 | 22.5667 | 22.2461 | 50.1733 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.14219 | 2.3725 | 0.33734 | 16.6851 | 21.9614 | 3.4589 | 0.33954 | 0.6774 | 0.5452 | 0.6053 | 0.2847
2012-10-30 23:00 | 26.2753 | 22.6295 | 22.4693 | 22.5614 | 22.2528 | 50.1681 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.1422 | 2.3726 | 0.33739 | 16.6845 | 21.9882 | 3.4586 | 0.33959 | 0.6413 | 0.4811 | 0.5732 | 0.2646
2012-10-30 23:00 | 26.2708 | 22.661 | 22.4608 | 22.5849 | 22.2604 | 50.1692 | 0.006747 | 0.32637 | 0.002202 | 48.3726 | 0.14219 | 2.3724 | 0.33733 | 16.6844 | 21.9676 | 3.4587 | 0.33953 | 0.6934 | 0.4932 | 0.6173 | 0.2928
2012-10-30 23:00 | 26.2618 | 22.6881 | 22.4437 | 22.5719 | 22.2434 | 50.1802 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14214 | 2.3718 | 0.33713 | 16.6857 | 21.9546 | 3.4594 | 0.33932 | 0.7335 | 0.4891 | 0.6173 | 0.2888
2012-10-30 23:00 | 26.2708 | 22.661 | 22.4728 | 22.5609 | 22.2644 | 50.1727 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14219 | 2.3723 | 0.33733 | 16.6838 | 21.9957 | 3.4589 | 0.33952 | 0.6653 | 0.4771 | 0.5652 | 0.2687
2012-10-30 23:00 | 26.2686 | 22.6548 | 22.4425 | 22.5827 | 22.2502 | 50.1617 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14213 | 2.3716 | 0.33707 | 16.6859 | 21.9374 | 3.4581 | 0.33927 | 0.7174 | 0.5051 | 0.6453 | 0.3128
2012-10-30 23:00 | 26.2701 | 22.6723 | 22.4841 | 22.6083 | 22.2637 | 50.1785 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.1421 | 2.3709 | 0.3369 | 16.6847 | 21.991 | 3.4593 | 0.3391 | 0.6813 | 0.4931 | 0.6173 | 0.2727
2012-10-30 23:00 | 26.2663 | 22.6966 | 22.4923 | 22.5444 | 22.2479 | 50.1652 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33677 | 16.6849 | 21.9752 | 3.4584 | 0.33897 | 0.7214 | 0.5171 | 0.5692 | 0.2727
2012-10-30 23:00 | 26.2678 | 22.6861 | 22.5098 | 22.5739 | 22.3055 | 50.1756 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6852 | 21.9526 | 3.4591 | 0.33891 | 0.7335 | 0.5572 | 0.6213 | 0.3529
2012-10-30 23:00 | 26.2716 | 22.6819 | 22.4936 | 22.5176 | 22.3373 | 50.1681 | 0.006729 | 0.32643 | 0.002197 | 48.5105 | 0.14205 | 2.3699 | 0.33664 | 16.6845 | 21.9644 | 3.4586 | 0.33884 | 0.7175 | 0.5292 | 0.5532 | 0.3729
2012-10-30 23:00 | 26.2746 | 22.6728 | 22.5006 | 22.5927 | 22.3002 | 50.1779 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14212 | 2.371 | 0.33697 | 16.683 | 22.0075 | 3.4593 | 0.33916 | 0.6653 | 0.4931 | 0.5852 | 0.2927
2012-10-30 23:00 | 26.2618 | 22.6921 | 22.5239 | 22.608 | 22.2393 | 50.1715 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14211 | 2.371 | 0.33695 | 16.6836 | 21.9787 | 3.4588 | 0.33915 | 0.7134 | 0.5452 | 0.6293 | 0.2606
2012-10-30 23:00 | 26.2656 | 22.6959 | 22.5597 | 22.5757 | 22.2391 | 50.1791 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14213 | 2.3713 | 0.33702 | 16.6843 | 21.9905 | 3.4593 | 0.33922 | 0.7054 | 0.5692 | 0.5852 | 0.2486
2012-10-30 23:00 | 26.2678 | 22.7021 | 22.5419 | 22.626 | 22.2734 | 50.1727 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14213 | 2.3715 | 0.33706 | 16.6856 | 22.0328 | 3.4589 | 0.33926 | 0.6693 | 0.5091 | 0.5932 | 0.2406
2012-10-30 23:00 | 26.2648 | 22.6991 | 22.5549 | 22.599 | 22.3065 | 50.1791 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14222 | 2.3729 | 0.33746 | 16.6852 | 22.0298 | 3.4593 | 0.33966 | 0.6693 | 0.5251 | 0.5692 | 0.2767
2012-10-30 23:00 | 26.2641 | 22.6663 | 22.4941 | 22.6423 | 22.2737 | 50.171 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14218 | 2.3722 | 0.33727 | 16.6847 | 22.0171 | 3.4588 | 0.33947 | 0.6492 | 0.477 | 0.6252 | 0.2566
2012-10-30 23:01 | 26.2611 | 22.6874 | 22.5111 | 22.6153 | 22.2547 | 50.1669 | 0.006732 | 0.32621 | 0.002196 | 48.4568 | 0.14217 | 2.3722 | 0.33725 | 16.6859 | 21.9459 | 3.4585 | 0.33945 | 0.7415 | 0.5652 | 0.6694 | 0.3088
2012-10-30 23:01 | 26.2671 | 22.6934 | 22.5091 | 22.5812 | 22.2807 | 50.1663 | 0.006713 | 0.32625 | 0.00219 | 48.6003 | 0.14216 | 2.3719 | 0.33719 | 16.6849 | 21.9599 | 3.4585 | 0.33938 | 0.7335 | 0.5492 | 0.6213 | 0.3208
2012-10-30 23:01 | 26.2671 | 22.7134 | 22.5091 | 22.6453 | 22.3008 | 50.164 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14218 | 2.3721 | 0.33725 | 16.6837 | 21.98 | 3.4583 | 0.33945 | 0.7334 | 0.5291 | 0.6653 | 0.3208
2012-10-30 23:01 | 26.2603 | 22.6746 | 22.5264 | 22.5985 | 22.2659 | 50.1675 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.14214 | 2.3717 | 0.33712 | 16.6858 | 21.9652 | 3.4585 | 0.33931 | 0.7094 | 0.5612 | 0.6333 | 0.3007
2012-10-30 23:01 | 26.2663 | 22.6926 | 22.5724 | 22.6205 | 22.304 | 50.1721 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.14217 | 2.3722 | 0.33725 | 16.6852 | 21.9832 | 3.4589 | 0.33945 | 0.7094 | 0.5892 | 0.6373 | 0.3208
2012-10-30 23:01 | 26.2626 | 22.7049 | 22.5247 | 22.5968 | 22.2923 | 50.171 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14214 | 2.3717 | 0.33711 | 16.6863 | 21.9554 | 3.4588 | 0.33931 | 0.7495 | 0.5693 | 0.6414 | 0.3369
2012-10-30 23:01 | 26.2581 | 22.6804 | 22.5362 | 22.6043 | 22.2878 | 50.1791 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14215 | 2.3717 | 0.33714 | 16.6848 | 21.975 | 3.4593 | 0.33934 | 0.7054 | 0.5612 | 0.6293 | 0.3128
2012-10-30 23:01 | 26.2603 | 22.7346 | 22.5464 | 22.6585 | 22.302 | 50.1796 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.14222 | 2.3728 | 0.33746 | 16.6841 | 21.9732 | 3.4594 | 0.33965 | 0.7614 | 0.5732 | 0.6853 | 0.3288
2012-10-30 23:01 | 26.2648 | 22.7551 | 22.5389 | 22.627 | 22.2985 | 50.1796 | 0.006713 | 0.3263 | 0.00219 | 48.6067 | 0.14228 | 2.3736 | 0.3377 | 16.6831 | 21.9616 | 3.4594 | 0.33989 | 0.7935 | 0.5773 | 0.6654 | 0.3369
2012-10-30 23:01 | 26.2671 | 22.7014 | 22.5171 | 22.6093 | 22.3128 | 50.1669 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14226 | 2.3733 | 0.33761 | 16.6831 | 21.972 | 3.4585 | 0.33981 | 0.7294 | 0.5451 | 0.6373 | 0.3408
2012-10-30 23:01 | 26.2633 | 22.7657 | 22.5414 | 22.6335 | 22.325 | 50.1611 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14221 | 2.3727 | 0.33743 | 16.685 | 21.9401 | 3.4581 | 0.33962 | 0.8256 | 0.6013 | 0.6934 | 0.3849
2012-10-30 23:01 | 26.2671 | 22.7374 | 22.6013 | 22.6533 | 22.3489 | 50.1687 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14219 | 2.3724 | 0.33732 | 16.6849 | 21.9479 | 3.4586 | 0.33952 | 0.7895 | 0.6534 | 0.7054 | 0.401
2012-10-30 23:01 | 26.2588 | 22.7371 | 22.5529 | 22.657 | 22.3165 | 50.171 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14222 | 2.3728 | 0.33746 | 16.6842 | 21.9637 | 3.4588 | 0.33966 | 0.7734 | 0.5892 | 0.6933 | 0.3528
2012-10-30 23:01 | 26.2656 | 22.7359 | 22.5797 | 22.6759 | 22.3073 | 50.16 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14221 | 2.3728 | 0.33745 | 16.6852 | 21.9825 | 3.458 | 0.33964 | 0.7534 | 0.5972 | 0.6934 | 0.3248
2012-10-30 23:01 | 26.2566 | 22.7269 | 22.5667 | 22.6829 | 22.3544 | 50.1635 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14222 | 2.3728 | 0.33744 | 16.6844 | 21.9655 | 3.4583 | 0.33964 | 0.7614 | 0.6012 | 0.7174 | 0.3889
2012-10-30 23:01 | 26.2566 | 22.7389 | 22.5427 | 22.6949 | 22.3223 | 50.1629 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14219 | 2.3723 | 0.33731 | 16.6845 | 21.9976 | 3.4582 | 0.33951 | 0.7413 | 0.5451 | 0.6973 | 0.3247
2012-10-30 23:01 | 26.2521 | 22.7224 | 22.5382 | 22.6463 | 22.2898 | 50.1733 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14217 | 2.372 | 0.33724 | 16.6835 | 21.969 | 3.4589 | 0.33943 | 0.7534 | 0.5692 | 0.6773 | 0.3208
2012-10-30 23:01 | 26.2521 | 22.7905 | 22.6063 | 22.6824 | 22.3419 | 50.1629 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14216 | 2.3719 | 0.33718 | 16.6846 | 21.965 | 3.4582 | 0.33938 | 0.8255 | 0.6413 | 0.7174 | 0.3769
2012-10-30 23:01 | 26.2454 | 22.7437 | 22.5796 | 22.6637 | 22.2991 | 50.1715 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14212 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6842 | 21.9904 | 3.4588 | 0.33919 | 0.7533 | 0.5892 | 0.6733 | 0.3087
2012-10-30 23:01 | 26.2446 | 22.747 | 22.5948 | 22.6589 | 22.3304 | 50.1756 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14211 | 2.3714 | 0.337 | 16.6867 | 21.9655 | 3.4591 | 0.3392 | 0.7815 | 0.6293 | 0.6934 | 0.3649
2012-10-30 23:01 | 26.2514 | 22.7778 | 22.6176 | 22.6817 | 22.3171 | 50.1808 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14208 | 2.3706 | 0.33681 | 16.6854 | 21.9523 | 3.4595 | 0.33901 | 0.8255 | 0.6653 | 0.7294 | 0.3648
2012-10-30 23:01 | 26.2491 | 22.7555 | 22.5993 | 22.7034 | 22.3629 | 50.175 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33679 | 16.6852 | 21.9219 | 3.4591 | 0.33899 | 0.8336 | 0.6774 | 0.7815 | 0.441
2012-10-30 23:01 | 26.2446 | 22.751 | 22.5668 | 22.7029 | 22.3344 | 50.1727 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6853 | 21.9374 | 3.4589 | 0.33892 | 0.8136 | 0.6294 | 0.7655 | 0.397
2012-10-30 23:01 | 26.2349 | 22.7893 | 22.5891 | 22.7132 | 22.3688 | 50.1669 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6853 | 21.9438 | 3.4585 | 0.33892 | 0.8455 | 0.6453 | 0.7694 | 0.425
2012-10-30 23:01 | 26.2304 | 22.7768 | 22.5886 | 22.6647 | 22.3122 | 50.1652 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14206 | 2.3701 | 0.33669 | 16.6841 | 21.9513 | 3.4584 | 0.33889 | 0.8255 | 0.6373 | 0.7134 | 0.3609
2012-10-30 23:01 | 26.2319 | 22.7823 | 22.5741 | 22.7102 | 22.3577 | 50.1739 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.142 | 2.3692 | 0.33641 | 16.6851 | 21.9127 | 3.459 | 0.33861 | 0.8696 | 0.6614 | 0.7975 | 0.445
2012-10-30 23:01 | 26.2282 | 22.7626 | 22.6345 | 22.6905 | 22.3661 | 50.164 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6861 | 21.9692 | 3.4583 | 0.33862 | 0.7934 | 0.6653 | 0.7213 | 0.3969
2012-10-30 23:02 | 26.2371 | 22.7555 | 22.5953 | 22.6634 | 22.3429 | 50.1687 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6866 | 21.95 | 3.4586 | 0.33834 | 0.8055 | 0.6453 | 0.7134 | 0.3929
2012-10-30 23:02 | 26.2401 | 22.8185 | 22.6103 | 22.7104 | 22.3579 | 50.164 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33616 | 16.6857 | 21.953 | 3.4583 | 0.33835 | 0.8655 | 0.6573 | 0.7574 | 0.4049
2012-10-30 23:02 | 26.2386 | 22.765 | 22.5848 | 22.6729 | 22.3284 | 50.1669 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14202 | 2.3695 | 0.33652 | 16.6846 | 21.9435 | 3.4585 | 0.33871 | 0.8215 | 0.6413 | 0.7294 | 0.3849
2012-10-30 23:02 | 26.2304 | 22.7888 | 22.6006 | 22.7007 | 22.3442 | 50.1583 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6867 | 21.9834 | 3.4579 | 0.33881 | 0.8054 | 0.6172 | 0.7173 | 0.3608
2012-10-30 23:02 | 26.2379 | 22.8083 | 22.6041 | 22.7282 | 22.3397 | 50.1617 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14206 | 2.3702 | 0.33672 | 16.6845 | 21.9347 | 3.4581 | 0.33891 | 0.8736 | 0.6694 | 0.7935 | 0.405
2012-10-30 23:02 | 26.2364 | 22.7988 | 22.6026 | 22.6907 | 22.3743 | 50.1623 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33673 | 16.685 | 21.9734 | 3.4582 | 0.33892 | 0.8254 | 0.6292 | 0.7173 | 0.4009
2012-10-30 23:02 | 26.2274 | 22.7898 | 22.5936 | 22.6977 | 22.3092 | 50.1646 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.686 | 21.9563 | 3.4583 | 0.33872 | 0.8335 | 0.6373 | 0.7414 | 0.3529
2012-10-30 23:02 | 26.2282 | 22.7826 | 22.6345 | 22.6985 | 22.326 | 50.1727 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33615 | 16.6882 | 21.9772 | 3.4589 | 0.33835 | 0.8054 | 0.6573 | 0.7213 | 0.3488
2012-10-30 23:02 | 26.2282 | 22.7906 | 22.5704 | 22.7386 | 22.3701 | 50.1629 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14195 | 2.3684 | 0.33621 | 16.6845 | 21.9491 | 3.4582 | 0.3384 | 0.8415 | 0.6213 | 0.7895 | 0.421
2012-10-30 23:02 | 26.2319 | 22.8183 | 22.6542 | 22.7302 | 22.3738 | 50.1675 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.6859 | 22.013 | 3.4585 | 0.33857 | 0.8053 | 0.6412 | 0.7172 | 0.3608
2012-10-30 23:02 | 26.2289 | 22.7833 | 22.6712 | 22.7793 | 22.4068 | 50.1496 | 0.006754 | 0.32638 | 0.002204 | 48.3245 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.685 | 21.9979 | 3.4573 | 0.33871 | 0.7854 | 0.6733 | 0.7814 | 0.4089
2012-10-30 23:02 | 26.2252 | 22.8396 | 22.6274 | 22.7316 | 22.3911 | 50.1577 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14196 | 2.3686 | 0.33625 | 16.6851 | 22.0263 | 3.4579 | 0.33845 | 0.8133 | 0.6011 | 0.7053 | 0.3648
2012-10-30 23:02 | 26.2244 | 22.8068 | 22.6547 | 22.7107 | 22.3783 | 50.1739 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6859 | 21.9975 | 3.459 | 0.33858 | 0.8093 | 0.6572 | 0.7132 | 0.3808
2012-10-30 23:02 | 26.2162 | 22.8066 | 22.6545 | 22.7105 | 22.3821 | 50.175 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33665 | 16.6856 | 22.0093 | 3.4591 | 0.33884 | 0.7973 | 0.6452 | 0.7012 | 0.3728
2012-10-30 23:02 | 26.2199 | 22.8223 | 22.6262 | 22.7623 | 22.3938 | 50.1652 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14208 | 2.3705 | 0.33681 | 16.684 | 21.993 | 3.4584 | 0.33901 | 0.8293 | 0.6332 | 0.7693 | 0.4008
2012-10-30 23:02 | 26.2177 | 22.8401 | 22.672 | 22.7361 | 22.4277 | 50.1704 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33683 | 16.6857 | 22.0349 | 3.4587 | 0.33903 | 0.8052 | 0.6371 | 0.7012 | 0.3928
2012-10-30 23:02 | 26.2207 | 22.7991 | 22.659 | 22.7391 | 22.3706 | 50.1791 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33672 | 16.686 | 21.9697 | 3.4593 | 0.33891 | 0.8294 | 0.6893 | 0.7694 | 0.4009
2012-10-30 23:02 | 26.2169 | 22.8473 | 22.6872 | 22.7072 | 22.3668 | 50.1687 | 0.006725 | 0.3262 | 0.002194 | 48.505 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33683 | 16.685 | 21.9699 | 3.4586 | 0.33902 | 0.8774 | 0.7173 | 0.7373 | 0.3969
2012-10-30 23:02 | 26.2162 | 22.8106 | 22.6585 | 22.7386 | 22.3621 | 50.1669 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6867 | 21.9532 | 3.4585 | 0.33883 | 0.8574 | 0.7053 | 0.7854 | 0.4089
2012-10-30 23:02 | 26.2139 | 22.7963 | 22.6562 | 22.7283 | 22.4119 | 50.1658 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14207 | 2.3706 | 0.3368 | 16.6856 | 22.003 | 3.4584 | 0.339 | 0.7933 | 0.6532 | 0.7253 | 0.4089
2012-10-30 23:02 | 26.2072 | 22.7896 | 22.6535 | 22.7376 | 22.4052 | 50.1629 | 0.00671 | 0.32625 | 0.002189 | 48.6221 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33675 | 16.6856 | 21.9762 | 3.4582 | 0.33894 | 0.8134 | 0.6773 | 0.7614 | 0.429
2012-10-30 23:02 | 26.2065 | 22.8169 | 22.6368 | 22.7409 | 22.4205 | 50.1704 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33655 | 16.6867 | 21.9595 | 3.4587 | 0.33874 | 0.8574 | 0.6773 | 0.7814 | 0.461
2012-10-30 23:02 | 26.2102 | 22.8446 | 22.6405 | 22.7326 | 22.3841 | 50.1698 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6862 | 21.9873 | 3.4587 | 0.33861 | 0.8573 | 0.6532 | 0.7453 | 0.3968
2012-10-30 23:02 | 26.2042 | 22.8266 | 22.6585 | 22.7426 | 22.3821 | 50.164 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14204 | 2.37 | 0.33664 | 16.6858 | 21.9692 | 3.4583 | 0.33883 | 0.8574 | 0.6893 | 0.7734 | 0.4129
2012-10-30 23:02 | 26.205 | 22.8194 | 22.6593 | 22.7514 | 22.395 | 50.1773 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.1421 | 2.3708 | 0.33688 | 16.6839 | 21.97 | 3.4592 | 0.33908 | 0.8494 | 0.6893 | 0.7814 | 0.425
2012-10-30 23:02 | 26.2012 | 22.8637 | 22.5994 | 22.7476 | 22.4112 | 50.1767 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.14206 | 2.3706 | 0.33677 | 16.6871 | 21.9382 | 3.4592 | 0.33896 | 0.9255 | 0.6612 | 0.8094 | 0.473
2012-10-30 23:02 | 26.2079 | 22.8303 | 22.6982 | 22.7263 | 22.4019 | 50.1658 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33657 | 16.6851 | 21.9569 | 3.4584 | 0.33876 | 0.8734 | 0.7413 | 0.7694 | 0.445
2012-10-30 23:02 | 26.2087 | 22.8391 | 22.655 | 22.7591 | 22.3746 | 50.1721 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14199 | 2.369 | 0.33637 | 16.6845 | 21.9216 | 3.4589 | 0.33857 | 0.9175 | 0.7334 | 0.8375 | 0.453
2012-10-30 23:03 | 26.1975 | 22.856 | 22.6638 | 22.7479 | 22.3474 | 50.1715 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33657 | 16.6853 | 21.9505 | 3.4588 | 0.33876 | 0.9055 | 0.7133 | 0.7974 | 0.3969
2012-10-30 23:03 | 26.1982 | 22.8487 | 22.6365 | 22.8006 | 22.3681 | 50.1721 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33661 | 16.6853 | 21.9151 | 3.4589 | 0.33881 | 0.9336 | 0.7214 | 0.8855 | 0.453
2012-10-30 23:03 | 26.2012 | 22.8717 | 22.6715 | 22.7396 | 22.3751 | 50.1617 | 0.006725 | 0.3262 | 0.002194 | 48.505 | 0.1421 | 2.3708 | 0.33689 | 16.6848 | 21.9542 | 3.4581 | 0.33908 | 0.9175 | 0.7173 | 0.7854 | 0.4209
2012-10-30 23:03 | 26.1945 | 22.861 | 22.6888 | 22.8049 | 22.4045 | 50.1652 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.14209 | 2.3708 | 0.33686 | 16.685 | 21.9716 | 3.4584 | 0.33906 | 0.8894 | 0.7172 | 0.8333 | 0.4329
2012-10-30 23:03 | 26.1982 | 22.9047 | 22.6765 | 22.8166 | 22.4042 | 50.1652 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6863 | 21.9432 | 3.4584 | 0.33872 | 0.9615 | 0.7333 | 0.8734 | 0.461
2012-10-30 23:03 | 26.2035 | 22.89 | 22.6698 | 22.7819 | 22.4175 | 50.1704 | 0.006741 | 0.32625 | 0.002199 | 48.3985 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33656 | 16.6855 | 21.9806 | 3.4587 | 0.33875 | 0.9094 | 0.6892 | 0.8013 | 0.4369
2012-10-30 23:03 | 26.1945 | 22.849 | 22.6608 | 22.7969 | 22.4165 | 50.1629 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6855 | 21.9515 | 3.4582 | 0.33874 | 0.8975 | 0.7093 | 0.8454 | 0.465
2012-10-30 23:03 | 26.1967 | 22.8872 | 22.655 | 22.8432 | 22.4267 | 50.1744 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33654 | 16.6847 | 21.9337 | 3.459 | 0.33874 | 0.9535 | 0.7213 | 0.9095 | 0.493
2012-10-30 23:03 | 26.202 | 22.8925 | 22.6883 | 22.7924 | 22.4 | 50.1658 | 0.006716 | 0.32638 | 0.002192 | 48.598 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6858 | 21.939 | 3.4584 | 0.33858 | 0.9535 | 0.7493 | 0.8534 | 0.461
2012-10-30 23:03 | 26.1967 | 22.8992 | 22.655 | 22.8031 | 22.4267 | 50.1808 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33649 | 16.6858 | 21.9898 | 3.4595 | 0.33868 | 0.9094 | 0.6652 | 0.8133 | 0.4369
2012-10-30 23:03 | 26.1952 | 22.8657 | 22.6855 | 22.7776 | 22.3972 | 50.1652 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14201 | 2.3696 | 0.3365 | 16.6858 | 21.9281 | 3.4584 | 0.3387 | 0.9376 | 0.7574 | 0.8495 | 0.4691
2012-10-30 23:03 | 26.1975 | 22.852 | 22.6318 | 22.7719 | 22.4355 | 50.1785 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6854 | 21.9064 | 3.4593 | 0.33889 | 0.9456 | 0.7254 | 0.8655 | 0.5291
2012-10-30 23:03 | 26.1877 | 22.9062 | 22.622 | 22.8221 | 22.4217 | 50.1704 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14206 | 2.37 | 0.33667 | 16.6831 | 21.8886 | 3.4587 | 0.33887 | 1.0176 | 0.7334 | 0.9335 | 0.5331
2012-10-30 23:03 | 26.1885 | 22.879 | 22.6108 | 22.855 | 22.4025 | 50.1704 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.14208 | 2.3708 | 0.33684 | 16.6861 | 21.8853 | 3.4587 | 0.33904 | 0.9937 | 0.7255 | 0.9697 | 0.5172
2012-10-30 23:03 | 26.1855 | 22.908 | 22.6798 | 22.828 | 22.3835 | 50.1762 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33665 | 16.6857 | 21.9265 | 3.4591 | 0.33885 | 0.9815 | 0.7533 | 0.9015 | 0.457
2012-10-30 23:03 | 26.1847 | 22.8912 | 22.683 | 22.8231 | 22.4107 | 50.1687 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14206 | 2.3702 | 0.33672 | 16.6845 | 21.9217 | 3.4586 | 0.33892 | 0.9695 | 0.7613 | 0.9014 | 0.489
2012-10-30 23:03 | 26.1847 | 22.9072 | 22.7071 | 22.7791 | 22.3706 | 50.1629 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33636 | 16.6861 | 21.8936 | 3.4582 | 0.33855 | 1.0136 | 0.8135 | 0.8855 | 0.477
2012-10-30 23:03 | 26.1892 | 22.8797 | 22.6515 | 22.8156 | 22.4473 | 50.1559 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14199 | 2.3693 | 0.3364 | 16.6866 | 21.9422 | 3.4577 | 0.33859 | 0.9375 | 0.7093 | 0.8734 | 0.5051
2012-10-30 23:03 | 26.1937 | 22.9082 | 22.684 | 22.8402 | 22.4598 | 50.1721 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.142 | 2.3694 | 0.33646 | 16.6852 | 21.9507 | 3.4589 | 0.33866 | 0.9575 | 0.7333 | 0.8895 | 0.5091
2012-10-30 23:03 | 26.1862 | 22.9087 | 22.6765 | 22.8206 | 22.4362 | 50.1704 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33643 | 16.6865 | 21.9552 | 3.4587 | 0.33863 | 0.9535 | 0.7213 | 0.8654 | 0.481
2012-10-30 23:03 | 26.1922 | 22.8987 | 22.6785 | 22.8226 | 22.4302 | 50.1825 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.14206 | 2.3702 | 0.33671 | 16.685 | 21.9492 | 3.4596 | 0.33891 | 0.9495 | 0.7293 | 0.8734 | 0.481
2012-10-30 23:03 | 26.184 | 22.9065 | 22.6663 | 22.8184 | 22.4381 | 50.164 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14205 | 2.37 | 0.33664 | 16.6846 | 21.9049 | 3.4583 | 0.33884 | 1.0016 | 0.7614 | 0.9135 | 0.5332
2012-10-30 23:03 | 26.187 | 22.8455 | 22.6693 | 22.8254 | 22.4571 | 50.1594 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14208 | 2.3705 | 0.33679 | 16.6845 | 21.8959 | 3.458 | 0.33899 | 0.9496 | 0.7734 | 0.9295 | 0.5612
2012-10-30 23:03 | 26.193 | 22.9155 | 22.6994 | 22.8395 | 22.4631 | 50.1756 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33696 | 16.6856 | 21.8979 | 3.4591 | 0.33916 | 1.0176 | 0.8015 | 0.9416 | 0.5652
2012-10-30 23:03 | 26.1855 | 22.94 | 22.6638 | 22.7879 | 22.4275 | 50.1791 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33698 | 16.6855 | 21.9265 | 3.4593 | 0.33917 | 1.0135 | 0.7373 | 0.8614 | 0.501
2012-10-30 23:03 | 26.1892 | 22.9517 | 22.6675 | 22.7996 | 22.4553 | 50.171 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6843 | 21.9181 | 3.4588 | 0.33895 | 1.0336 | 0.7494 | 0.8815 | 0.5372
2012-10-30 23:04 | 26.1915 | 22.898 | 22.6898 | 22.858 | 22.4456 | 50.1611 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.1421 | 2.3711 | 0.33692 | 16.6863 | 21.9164 | 3.4581 | 0.33911 | 0.9816 | 0.7734 | 0.9416 | 0.5292
2012-10-30 23:04 | 26.181 | 22.9435 | 22.7314 | 22.8355 | 22.4631 | 50.1762 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14208 | 2.3706 | 0.33682 | 16.6845 | 21.934 | 3.4591 | 0.33902 | 1.0095 | 0.7974 | 0.9015 | 0.5291
2012-10-30 23:04 | 26.1855 | 22.92 | 22.7199 | 22.8239 | 22.4396 | 50.1681 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33678 | 16.6862 | 21.9104 | 3.4586 | 0.33898 | 1.0096 | 0.8095 | 0.9135 | 0.5292
2012-10-30 23:04 | 26.1818 | 22.9563 | 22.7122 | 22.8723 | 22.4439 | 50.1698 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14209 | 2.3707 | 0.33684 | 16.6848 | 21.9508 | 3.4587 | 0.33903 | 1.0055 | 0.7614 | 0.9215 | 0.4931
2012-10-30 23:04 | 26.1818 | 22.9683 | 22.7242 | 22.8563 | 22.4439 | 50.1698 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6855 | 21.9228 | 3.4587 | 0.33885 | 1.0455 | 0.8014 | 0.9335 | 0.5211
2012-10-30 23:04 | 26.1713 | 22.9138 | 22.7137 | 22.8418 | 22.4294 | 50.1681 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6854 | 21.9042 | 3.4586 | 0.33854 | 1.0096 | 0.8095 | 0.9376 | 0.5252
2012-10-30 23:04 | 26.172 | 22.9665 | 22.6744 | 22.8545 | 22.4661 | 50.1739 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.142 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6855 | 21.9451 | 3.459 | 0.33866 | 1.0214 | 0.7293 | 0.9094 | 0.521
2012-10-30 23:04 | 26.1653 | 22.9518 | 22.7037 | 22.8118 | 22.4514 | 50.1675 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.142 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6853 | 21.8862 | 3.4585 | 0.33866 | 1.0656 | 0.8175 | 0.9256 | 0.5652
2012-10-30 23:04 | 26.163 | 22.9335 | 22.7094 | 22.8455 | 22.4531 | 50.1663 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.686 | 21.908 | 3.4585 | 0.33872 | 1.0255 | 0.8014 | 0.9375 | 0.5451
2012-10-30 23:04 | 26.1645 | 22.923 | 22.6869 | 22.879 | 22.4306 | 50.1658 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14204 | 2.37 | 0.33664 | 16.6851 | 21.9255 | 3.4584 | 0.33884 | 0.9975 | 0.7614 | 0.9535 | 0.5051
2012-10-30 23:04 | 26.1668 | 23.0093 | 22.7092 | 22.8453 | 22.4489 | 50.1785 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6858 | 21.9078 | 3.4593 | 0.33877 | 1.1015 | 0.8014 | 0.9375 | 0.5411
2012-10-30 23:04 | 26.1638 | 22.9903 | 22.6742 | 22.8863 | 22.4499 | 50.1663 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6859 | 21.8887 | 3.4585 | 0.33894 | 1.1016 | 0.7855 | 0.9976 | 0.5612
2012-10-30 23:04 | 26.1615 | 22.952 | 22.6719 | 22.86 | 22.4556 | 50.1594 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14207 | 2.3703 | 0.33675 | 16.6843 | 21.9305 | 3.458 | 0.33894 | 1.0215 | 0.7414 | 0.9295 | 0.5251
2012-10-30 23:04 | 26.1578 | 22.9723 | 22.7082 | 22.8723 | 22.4559 | 50.175 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33655 | 16.6858 | 21.9228 | 3.4591 | 0.33874 | 1.0495 | 0.7854 | 0.9495 | 0.5331
2012-10-30 23:04 | 26.1615 | 22.98 | 22.7079 | 22.86 | 22.4476 | 50.1704 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6854 | 21.9145 | 3.4587 | 0.33892 | 1.0655 | 0.7934 | 0.9455 | 0.5331
2012-10-30 23:04 | 26.1593 | 22.9458 | 22.6977 | 22.8258 | 22.4895 | 50.175 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33656 | 16.6856 | 21.9043 | 3.4591 | 0.33875 | 1.0415 | 0.7934 | 0.9215 | 0.5852
2012-10-30 23:04 | 26.1488 | 22.9793 | 22.7312 | 22.8753 | 22.487 | 50.1663 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14204 | 2.3698 | 0.3366 | 16.6845 | 21.8737 | 3.4585 | 0.33879 | 1.1056 | 0.8575 | 1.0016 | 0.6133
2012-10-30 23:04 | 26.1578 | 22.9603 | 22.7202 | 22.8563 | 22.4679 | 50.1675 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14204 | 2.3698 | 0.3366 | 16.6846 | 21.9349 | 3.4585 | 0.3388 | 1.0254 | 0.7853 | 0.9214 | 0.533
2012-10-30 23:04 | 26.1533 | 22.9958 | 22.6757 | 22.8438 | 22.4634 | 50.1704 | 0.006751 | 0.32634 | 0.002203 | 48.3397 | 0.14204 | 2.3702 | 0.33667 | 16.6869 | 21.9264 | 3.4587 | 0.33888 | 1.0694 | 0.7493 | 0.9174 | 0.537
2012-10-30 23:04 | 26.1608 | 22.9593 | 22.6912 | 22.9073 | 22.4669 | 50.1733 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14208 | 2.3705 | 0.33681 | 16.6845 | 21.9018 | 3.4589 | 0.339 | 1.0575 | 0.7894 | 1.0055 | 0.5651
2012-10-30 23:04 | 26.1533 | 22.9718 | 22.6717 | 22.8998 | 22.4594 | 50.1663 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6863 | 21.9264 | 3.4585 | 0.33871 | 1.0454 | 0.7453 | 0.9734 | 0.533
2012-10-30 23:04 | 26.1608 | 23.0233 | 22.6712 | 22.8953 | 22.4469 | 50.175 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33649 | 16.6858 | 21.8937 | 3.4591 | 0.33869 | 1.1296 | 0.7775 | 1.0016 | 0.5532
2012-10-30 23:04 | 26.1511 | 22.9856 | 22.6975 | 22.8456 | 22.4252 | 50.16 | 0.006738 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4243 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6859 | 21.868 | 3.458 | 0.33868 | 1.1176 | 0.8295 | 0.9776 | 0.5572
2012-10-30 23:04 | 26.1586 | 22.9851 | 22.681 | 22.8771 | 22.4687 | 50.1635 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6855 | 21.8755 | 3.4583 | 0.33873 | 1.1096 | 0.8055 | 1.0016 | 0.5932
2012-10-30 23:04 | 26.1593 | 22.9978 | 22.7217 | 22.8658 | 22.4654 | 50.1739 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33657 | 16.6843 | 21.8922 | 3.459 | 0.33876 | 1.1056 | 0.8295 | 0.9736 | 0.5732
2012-10-30 23:04 | 26.163 | 23.0095 | 22.6934 | 22.8575 | 22.5252 | 50.1721 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6857 | 21.924 | 3.4589 | 0.33886 | 1.0855 | 0.7694 | 0.9335 | 0.6012
2012-10-30 23:05 | 26.1608 | 22.9593 | 22.6672 | 22.8873 | 22.491 | 50.1819 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14207 | 2.3707 | 0.33681 | 16.6863 | 21.8576 | 3.4595 | 0.33901 | 1.1017 | 0.8096 | 1.0297 | 0.6334
2012-10-30 23:05 | 26.163 | 22.9575 | 22.7174 | 22.8695 | 22.4531 | 50.1785 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6851 | 21.8959 | 3.4593 | 0.33896 | 1.0616 | 0.8215 | 0.9736 | 0.5572
2012-10-30 23:05 | 26.1601 | 23.0026 | 22.7145 | 22.8906 | 22.4422 | 50.1779 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33672 | 16.6874 | 21.9091 | 3.4593 | 0.33891 | 1.0935 | 0.8054 | 0.9815 | 0.5331
2012-10-30 23:05 | 26.163 | 22.9775 | 22.7134 | 22.8775 | 22.4651 | 50.1744 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14209 | 2.3708 | 0.33687 | 16.6851 | 21.8398 | 3.459 | 0.33906 | 1.1377 | 0.8736 | 1.0377 | 0.6253
2012-10-30 23:05 | 26.1623 | 22.9928 | 22.7247 | 22.8808 | 22.4324 | 50.1773 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14211 | 2.3712 | 0.33696 | 16.6864 | 21.8591 | 3.4592 | 0.33916 | 1.1337 | 0.8656 | 1.0217 | 0.5733
2012-10-30 23:05 | 26.1615 | 23.008 | 22.6999 | 22.868 | 22.4796 | 50.1733 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14208 | 2.3705 | 0.3368 | 16.6844 | 21.8624 | 3.4589 | 0.339 | 1.1456 | 0.8375 | 1.0056 | 0.6172
2012-10-30 23:05 | 26.1601 | 22.9906 | 22.7145 | 22.8746 | 22.4863 | 50.1773 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33684 | 16.6855 | 21.865 | 3.4592 | 0.33903 | 1.1256 | 0.8495 | 1.0096 | 0.6213
2012-10-30 23:05 | 26.163 | 22.9735 | 22.7134 | 22.8695 | 22.4491 | 50.171 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14212 | 2.3712 | 0.33699 | 16.6847 | 21.8558 | 3.4588 | 0.33918 | 1.1177 | 0.8576 | 1.0137 | 0.5933
2012-10-30 23:05 | 26.1608 | 23.0313 | 22.7112 | 22.8793 | 22.491 | 50.1675 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14209 | 2.371 | 0.33689 | 16.6863 | 21.8336 | 3.4585 | 0.33908 | 1.1977 | 0.8776 | 1.0457 | 0.6574
2012-10-30 23:05 | 26.1683 | 23.0028 | 22.7347 | 22.8868 | 22.5025 | 50.1681 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14211 | 2.371 | 0.33693 | 16.6851 | 21.8972 | 3.4586 | 0.33913 | 1.1056 | 0.8375 | 0.9896 | 0.6053
2012-10-30 23:05 | 26.1578 | 22.9883 | 22.6922 | 22.9123 | 22.4279 | 50.1883 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14211 | 2.3709 | 0.33692 | 16.6842 | 21.8386 | 3.46 | 0.33911 | 1.1497 | 0.8536 | 1.0737 | 0.5893
2012-10-30 23:05 | 26.1623 | 22.9848 | 22.7447 | 22.8888 | 22.4764 | 50.1663 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33661 | 16.6859 | 21.8591 | 3.4585 | 0.33881 | 1.1257 | 0.8856 | 1.0297 | 0.6173
2012-10-30 23:05 | 26.166 | 23.0045 | 22.7164 | 22.9405 | 22.4841 | 50.1791 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33653 | 16.6856 | 21.8388 | 3.4593 | 0.33873 | 1.1657 | 0.8776 | 1.1017 | 0.6453
2012-10-30 23:05 | 26.1586 | 23.0091 | 22.689 | 22.8811 | 22.4327 | 50.1727 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14204 | 2.37 | 0.33662 | 16.6856 | 21.8554 | 3.4589 | 0.33882 | 1.1537 | 0.8336 | 1.0257 | 0.5773
2012-10-30 23:05 | 26.1571 | 23.0036 | 22.6635 | 22.9196 | 22.4672 | 50.1739 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14204 | 2.37 | 0.33664 | 16.6853 | 21.8459 | 3.459 | 0.33884 | 1.1577 | 0.8176 | 1.0737 | 0.6213
2012-10-30 23:05 | 26.1623 | 23.0368 | 22.6847 | 22.8888 | 22.4804 | 50.1623 | 0.00671 | 0.3263 | 0.002189 | 48.6285 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6848 | 21.8471 | 3.4582 | 0.33869 | 1.1897 | 0.8376 | 1.0417 | 0.6333
2012-10-30 23:05 | 26.1578 | 22.9803 | 22.7402 | 22.9003 | 22.4639 | 50.1739 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33632 | 16.6855 | 21.8346 | 3.459 | 0.33852 | 1.1457 | 0.9056 | 1.0657 | 0.6293
2012-10-30 23:05 | 26.1645 | 23.015 | 22.7069 | 22.927 | 22.5067 | 50.1692 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33604 | 16.6858 | 21.8734 | 3.4587 | 0.33823 | 1.1416 | 0.8335 | 1.0536 | 0.6333
2012-10-30 23:05 | 26.166 | 22.9805 | 22.6844 | 22.9205 | 22.5042 | 50.1762 | 0.006747 | 0.3263 | 0.002202 | 48.3618 | 0.14193 | 2.3681 | 0.33609 | 16.6852 | 21.8508 | 3.4591 | 0.33829 | 1.1297 | 0.8336 | 1.0697 | 0.6534
2012-10-30 23:05 | 26.1705 | 23.001 | 22.6969 | 22.945 | 22.5007 | 50.1715 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14193 | 2.368 | 0.33608 | 16.6842 | 21.9075 | 3.4588 | 0.33828 | 1.0935 | 0.7894 | 1.0375 | 0.5932
2012-10-30 23:05 | 26.1773 | 23.0278 | 22.7277 | 22.9158 | 22.5195 | 50.1646 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33629 | 16.686 | 21.8541 | 3.4583 | 0.33848 | 1.1737 | 0.8736 | 1.0617 | 0.6654
2012-10-30 23:05 | 26.1683 | 23.0188 | 22.7227 | 22.9108 | 22.4905 | 50.1739 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6852 | 21.8571 | 3.459 | 0.33872 | 1.1617 | 0.8656 | 1.0537 | 0.6334
2012-10-30 23:05 | 26.1675 | 22.994 | 22.7339 | 22.898 | 22.4576 | 50.171 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33661 | 16.6853 | 21.8563 | 3.4588 | 0.33881 | 1.1377 | 0.8776 | 1.0417 | 0.6013
2012-10-30 23:05 | 26.166 | 23.0165 | 22.7284 | 22.9125 | 22.5002 | 50.1635 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14206 | 2.3702 | 0.33672 | 16.684 | 21.8749 | 3.4583 | 0.33891 | 1.1416 | 0.8535 | 1.0376 | 0.6253
2012-10-30 23:05 | 26.1788 | 23.0133 | 22.7572 | 22.8933 | 22.509 | 50.1675 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6855 | 21.8476 | 3.4585 | 0.33892 | 1.1657 | 0.9096 | 1.0457 | 0.6614
2012-10-30 23:06 | 26.1728 | 23.0153 | 22.7272 | 22.9353 | 22.4869 | 50.175 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33675 | 16.686 | 21.8696 | 3.4591 | 0.33894 | 1.1457 | 0.8576 | 1.0657 | 0.6173
2012-10-30 23:06 | 26.169 | 23.0195 | 22.7274 | 22.9715 | 22.4591 | 50.1715 | 0.006707 | 0.32633 | 0.002189 | 48.6545 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6856 | 21.8618 | 3.4588 | 0.3389 | 1.1577 | 0.8656 | 1.1097 | 0.5973
2012-10-30 23:06 | 26.1728 | 23.0433 | 22.6872 | 22.9113 | 22.4749 | 50.175 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33629 | 16.687 | 21.8897 | 3.4591 | 0.33848 | 1.1536 | 0.7975 | 1.0216 | 0.5852
2012-10-30 23:06 | 26.1773 | 23.0478 | 22.7357 | 22.9318 | 22.4834 | 50.1663 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14194 | 2.3686 | 0.3362 | 16.6869 | 21.8621 | 3.4585 | 0.3384 | 1.1857 | 0.8736 | 1.0697 | 0.6213
2012-10-30 23:06 | 26.1765 | 23.055 | 22.7429 | 22.943 | 22.5027 | 50.1715 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14196 | 2.3686 | 0.33624 | 16.6856 | 21.8533 | 3.4588 | 0.33844 | 1.2017 | 0.8896 | 1.0897 | 0.6494
2012-10-30 23:06 | 26.1705 | 23.041 | 22.7529 | 22.949 | 22.5247 | 50.1646 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6868 | 21.9235 | 3.4583 | 0.33872 | 1.1175 | 0.8294 | 1.0255 | 0.6012
2012-10-30 23:06 | 26.181 | 23.0275 | 22.7954 | 22.9395 | 22.5232 | 50.164 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14199 | 2.3691 | 0.33638 | 16.6857 | 21.9019 | 3.4583 | 0.33858 | 1.1256 | 0.8935 | 1.0376 | 0.6213
2012-10-30 23:06 | 26.1818 | 23.0363 | 22.7722 | 22.9563 | 22.536 | 50.1669 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.142 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6855 | 21.9468 | 3.4585 | 0.33867 | 1.0895 | 0.8254 | 1.0095 | 0.5892
2012-10-30 23:06 | 26.1773 | 23.0838 | 22.7797 | 22.9638 | 22.5195 | 50.1802 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33651 | 16.6868 | 21.9062 | 3.4594 | 0.3387 | 1.1776 | 0.8735 | 1.0576 | 0.6133
2012-10-30 23:06 | 26.1803 | 23.0668 | 22.7707 | 22.9748 | 22.5025 | 50.1779 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33657 | 16.6851 | 21.9253 | 3.4593 | 0.33876 | 1.1415 | 0.8454 | 1.0495 | 0.5772
2012-10-30 23:06 | 26.178 | 23.0485 | 22.7804 | 22.9765 | 22.5522 | 50.1675 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.6849 | 21.8989 | 3.4585 | 0.33888 | 1.1496 | 0.8815 | 1.0776 | 0.6533
2012-10-30 23:06 | 26.1765 | 23.063 | 22.7589 | 22.939 | 22.5427 | 50.1658 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.14207 | 2.3703 | 0.33675 | 16.6832 | 21.9175 | 3.4584 | 0.33894 | 1.1455 | 0.8414 | 1.0215 | 0.6252
2012-10-30 23:06 | 26.181 | 23.0315 | 22.7874 | 22.9755 | 22.5552 | 50.1883 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.14207 | 2.3706 | 0.3368 | 16.6856 | 21.9059 | 3.46 | 0.339 | 1.1256 | 0.8815 | 1.0696 | 0.6493
2012-10-30 23:06 | 26.1818 | 23.0923 | 22.7722 | 22.9563 | 22.556 | 50.1727 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14209 | 2.3707 | 0.33685 | 16.6845 | 21.9188 | 3.4589 | 0.33904 | 1.1735 | 0.8534 | 1.0375 | 0.6372
2012-10-30 23:06 | 26.181 | 23.0275 | 22.7634 | 22.9555 | 22.5312 | 50.1785 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14214 | 2.3716 | 0.33709 | 16.685 | 21.8738 | 3.4593 | 0.33928 | 1.1537 | 0.8896 | 1.0817 | 0.6574
2012-10-30 23:06 | 26.172 | 23.0265 | 22.8064 | 22.9065 | 22.5182 | 50.1721 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14209 | 2.3707 | 0.33685 | 16.6844 | 21.8608 | 3.4589 | 0.33905 | 1.1657 | 0.9456 | 1.0457 | 0.6574
2012-10-30 23:06 | 26.1765 | 23.075 | 22.7669 | 22.959 | 22.5427 | 50.1773 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14204 | 2.3702 | 0.33666 | 16.6865 | 21.8613 | 3.4592 | 0.33886 | 1.2137 | 0.9056 | 1.0977 | 0.6814
2012-10-30 23:06 | 26.184 | 23.0465 | 22.7864 | 22.9825 | 22.5222 | 50.1791 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33668 | 16.6855 | 21.9049 | 3.4593 | 0.33887 | 1.1416 | 0.8815 | 1.0776 | 0.6173
2012-10-30 23:06 | 26.1705 | 23.093 | 22.7849 | 22.929 | 22.5367 | 50.1791 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14208 | 2.3707 | 0.33683 | 16.6852 | 21.8994 | 3.4593 | 0.33903 | 1.1936 | 0.8855 | 1.0296 | 0.6373
2012-10-30 23:06 | 26.1795 | 23.074 | 22.8059 | 22.986 | 22.5737 | 50.1785 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6851 | 21.9044 | 3.4593 | 0.33894 | 1.1696 | 0.9015 | 1.0816 | 0.6693
2012-10-30 23:06 | 26.1773 | 23.0838 | 22.8037 | 22.9678 | 22.5595 | 50.1779 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14205 | 2.37 | 0.33666 | 16.6845 | 21.9263 | 3.4593 | 0.33885 | 1.1575 | 0.8774 | 1.0415 | 0.6332
2012-10-30 23:06 | 26.1758 | 23.0823 | 22.8142 | 22.9303 | 22.566 | 50.1687 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33663 | 16.6845 | 21.9288 | 3.4586 | 0.33882 | 1.1535 | 0.8854 | 1.0015 | 0.6372
2012-10-30 23:06 | 26.1847 | 23.1032 | 22.8111 | 23.0072 | 22.5589 | 50.1611 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33678 | 16.6853 | 21.8896 | 3.4581 | 0.33897 | 1.2136 | 0.9215 | 1.1176 | 0.6693
2012-10-30 23:06 | 26.1705 | 23.081 | 22.7969 | 22.957 | 22.5607 | 50.1687 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33677 | 16.6854 | 21.8714 | 3.4586 | 0.33897 | 1.2096 | 0.9255 | 1.0856 | 0.6893
2012-10-30 23:06 | 26.1758 | 23.0863 | 22.8142 | 22.9743 | 22.53 | 50.1617 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6851 | 21.9007 | 3.4581 | 0.33877 | 1.1856 | 0.9135 | 1.0736 | 0.6293
2012-10-30 23:06 | 26.172 | 23.0625 | 22.7904 | 22.9745 | 22.5462 | 50.1739 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33651 | 16.6854 | 21.9651 | 3.459 | 0.3387 | 1.0974 | 0.8253 | 1.0094 | 0.5811
2012-10-30 23:07 | 26.1728 | 23.0873 | 22.8233 | 23.0033 | 22.559 | 50.1698 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33667 | 16.6858 | 21.9178 | 3.4587 | 0.33886 | 1.1695 | 0.9055 | 1.0855 | 0.6412
2012-10-30 23:07 | 26.1773 | 23.0918 | 22.8318 | 23.0078 | 22.5755 | 50.1594 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14209 | 2.3709 | 0.33687 | 16.6863 | 21.9183 | 3.458 | 0.33907 | 1.1735 | 0.9135 | 1.0895 | 0.6572
2012-10-30 23:07 | 26.1705 | 23.073 | 22.837 | 22.989 | 22.5808 | 50.1663 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6852 | 21.9195 | 3.4585 | 0.33878 | 1.1535 | 0.9175 | 1.0695 | 0.6613
2012-10-30 23:07 | 26.1795 | 23.09 | 22.834 | 22.982 | 22.5817 | 50.1727 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33673 | 16.6859 | 21.9084 | 3.4589 | 0.33893 | 1.1816 | 0.9256 | 1.0736 | 0.6733
2012-10-30 23:07 | 26.1765 | 23.063 | 22.863 | 23.003 | 22.5948 | 50.1756 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33671 | 16.6869 | 21.8814 | 3.4591 | 0.3389 | 1.1816 | 0.9816 | 1.1216 | 0.7134
2012-10-30 23:07 | 26.1735 | 23.052 | 22.8039 | 23.048 | 22.5437 | 50.1652 | 0.006754 | 0.32627 | 0.002204 | 48.3074 | 0.14203 | 2.37 | 0.3366 | 16.6868 | 21.9345 | 3.4584 | 0.33881 | 1.1175 | 0.8694 | 1.1135 | 0.6092
2012-10-30 23:07 | 26.181 | 23.0755 | 22.8635 | 23.0075 | 22.5993 | 50.1715 | 0.006741 | 0.32634 | 0.0022 | 48.4114 | 0.14205 | 2.37 | 0.33665 | 16.6843 | 21.918 | 3.4588 | 0.33886 | 1.1575 | 0.9455 | 1.0895 | 0.6813
2012-10-30 23:07 | 26.1758 | 23.1063 | 22.8623 | 22.9743 | 22.562 | 50.1808 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.685 | 21.9489 | 3.4595 | 0.33888 | 1.1574 | 0.9134 | 1.0254 | 0.6131
2012-10-30 23:07 | 26.1765 | 23.083 | 22.839 | 23.007 | 22.5587 | 50.1802 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14205 | 2.3702 | 0.3367 | 16.6853 | 21.8693 | 3.4594 | 0.3389 | 1.2137 | 0.9697 | 1.1377 | 0.6894
2012-10-30 23:07 | 26.1773 | 23.0838 | 22.8558 | 23.0198 | 22.5916 | 50.1606 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6858 | 21.9423 | 3.4581 | 0.33877 | 1.1415 | 0.9135 | 1.0775 | 0.6493
2012-10-30 23:07 | 26.1847 | 23.0912 | 22.8432 | 23.0352 | 22.595 | 50.1721 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.6851 | 21.8936 | 3.4589 | 0.33888 | 1.1976 | 0.9496 | 1.1416 | 0.7014
2012-10-30 23:07 | 26.1862 | 23.0567 | 22.8287 | 23.0127 | 22.5644 | 50.1635 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33673 | 16.6845 | 21.9031 | 3.4583 | 0.33892 | 1.1536 | 0.9256 | 1.1096 | 0.6613
2012-10-30 23:07 | 26.1788 | 23.0813 | 22.8293 | 22.9813 | 22.573 | 50.1808 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14203 | 2.3699 | 0.3366 | 16.6859 | 21.8957 | 3.4595 | 0.33879 | 1.1856 | 0.9336 | 1.0856 | 0.6773
2012-10-30 23:07 | 26.1937 | 23.0962 | 22.8722 | 23.0282 | 22.5799 | 50.1733 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14206 | 2.3705 | 0.33675 | 16.6863 | 21.9066 | 3.4589 | 0.33894 | 1.1896 | 0.9656 | 1.1216 | 0.6733
2012-10-30 23:07 | 26.1885 | 23.147 | 22.7949 | 23.031 | 22.5988 | 50.1698 | 0.006716 | 0.32625 | 0.002191 | 48.5786 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6857 | 21.9214 | 3.4587 | 0.33886 | 1.2256 | 0.8735 | 1.1096 | 0.6774
2012-10-30 23:07 | 26.1788 | 23.0653 | 22.7852 | 23.0573 | 22.581 | 50.1617 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6852 | 21.9037 | 3.4581 | 0.33894 | 1.1616 | 0.8815 | 1.1536 | 0.6773
2012-10-30 23:07 | 26.2012 | 23.1117 | 22.8517 | 23.0277 | 22.6235 | 50.1652 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6859 | 21.9462 | 3.4584 | 0.33873 | 1.1655 | 0.9055 | 1.0815 | 0.6773
2012-10-30 23:07 | 26.1862 | 23.1087 | 22.8327 | 23.0207 | 22.6605 | 50.175 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.142 | 2.3692 | 0.33643 | 16.6847 | 21.8911 | 3.4591 | 0.33863 | 1.2176 | 0.9416 | 1.1296 | 0.7694
2012-10-30 23:07 | 26.19 | 23.1565 | 22.8925 | 23.0165 | 22.5762 | 50.171 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6864 | 21.8868 | 3.4588 | 0.33862 | 1.2697 | 1.0057 | 1.1297 | 0.6894
2012-10-30 23:07 | 26.1892 | 23.1037 | 22.8317 | 23.0317 | 22.5955 | 50.1762 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.6851 | 21.8941 | 3.4591 | 0.33888 | 1.2096 | 0.9376 | 1.1376 | 0.7014
2012-10-30 23:08 | 26.1847 | 23.1392 | 22.8312 | 23.0112 | 22.591 | 50.1767 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33659 | 16.6857 | 21.9417 | 3.4592 | 0.33879 | 1.1975 | 0.8895 | 1.0695 | 0.6493
2012-10-30 23:08 | 26.193 | 23.1155 | 22.8755 | 23.0555 | 22.5832 | 50.1762 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33633 | 16.6859 | 21.9139 | 3.4591 | 0.33853 | 1.2016 | 0.9616 | 1.1416 | 0.6693
2012-10-30 23:08 | 26.1907 | 23.1052 | 22.8612 | 23.0772 | 22.609 | 50.1767 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.14195 | 2.3684 | 0.3362 | 16.684 | 21.8996 | 3.4592 | 0.3384 | 1.2056 | 0.9616 | 1.1776 | 0.7094
2012-10-30 23:08 | 26.1833 | 23.1298 | 22.8137 | 23.0378 | 22.6176 | 50.1594 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14188 | 2.3673 | 0.33587 | 16.6853 | 21.8922 | 3.458 | 0.33807 | 1.2376 | 0.9215 | 1.1456 | 0.7254
2012-10-30 23:08 | 26.1892 | 23.1317 | 22.8557 | 23.0517 | 22.5955 | 50.1687 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14193 | 2.3682 | 0.33612 | 16.686 | 21.9422 | 3.4586 | 0.33832 | 1.1895 | 0.9135 | 1.1095 | 0.6533
2012-10-30 23:08 | 26.1877 | 23.1022 | 22.8902 | 23.0382 | 22.5859 | 50.1617 | 0.006735 | 0.32638 | 0.002198 | 48.4609 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33627 | 16.6853 | 21.9206 | 3.4581 | 0.33847 | 1.1816 | 0.9696 | 1.1176 | 0.6653
2012-10-30 23:08 | 26.1795 | 23.122 | 22.85 | 23.014 | 22.6378 | 50.1692 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33652 | 16.6864 | 21.8804 | 3.4587 | 0.33872 | 1.2416 | 0.9696 | 1.1336 | 0.7574
2012-10-30 23:08 | 26.1907 | 23.1212 | 22.8412 | 23.0212 | 22.5889 | 50.1733 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33668 | 16.6867 | 21.8795 | 3.4589 | 0.33888 | 1.2417 | 0.9617 | 1.1417 | 0.7094
2012-10-30 23:08 | 26.19 | 23.1325 | 22.8645 | 23.0565 | 22.5642 | 50.1791 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.142 | 2.3694 | 0.33645 | 16.6856 | 21.8708 | 3.4593 | 0.33865 | 1.2617 | 0.9937 | 1.1857 | 0.6934
2012-10-30 23:08 | 26.196 | 23.1065 | 22.8945 | 23.0625 | 22.6863 | 50.1791 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33668 | 16.6856 | 21.8848 | 3.4593 | 0.33888 | 1.2217 | 1.0097 | 1.1777 | 0.8015
2012-10-30 23:08 | 26.1937 | 23.1402 | 22.8161 | 23.0682 | 22.628 | 50.1692 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.14207 | 2.3708 | 0.33683 | 16.6872 | 21.9026 | 3.4587 | 0.33903 | 1.2376 | 0.9135 | 1.1656 | 0.7254
2012-10-30 23:08 | 26.1922 | 23.1427 | 22.9067 | 23.0467 | 22.6385 | 50.16 | 0.006738 | 0.3264 | 0.002199 | 48.4415 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.6848 | 21.881 | 3.458 | 0.33888 | 1.2617 | 1.0257 | 1.1657 | 0.7575
2012-10-30 23:08 | 26.1952 | 23.1057 | 22.8617 | 23.0417 | 22.5894 | 50.164 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33672 | 16.6863 | 21.8279 | 3.4583 | 0.33892 | 1.2778 | 1.0338 | 1.2138 | 0.7615
2012-10-30 23:08 | 26.1833 | 23.1378 | 22.8858 | 23.0458 | 22.6336 | 50.1721 | 0.006747 | 0.32634 | 0.002202 | 48.3683 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.6853 | 21.8801 | 3.4589 | 0.339 | 1.2577 | 1.0057 | 1.1657 | 0.7535
2012-10-30 23:08 | 26.196 | 23.1625 | 22.8705 | 23.0465 | 22.6063 | 50.171 | 0.006738 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4243 | 0.14209 | 2.3708 | 0.33687 | 16.6854 | 21.9089 | 3.4588 | 0.33907 | 1.2536 | 0.9616 | 1.1376 | 0.6974
2012-10-30 23:08 | 26.1952 | 23.1537 | 22.8857 | 23.0577 | 22.6095 | 50.1727 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14208 | 2.3708 | 0.33685 | 16.6859 | 21.9322 | 3.4589 | 0.33905 | 1.2215 | 0.9535 | 1.1255 | 0.6773
2012-10-30 23:08 | 26.1945 | 23.109 | 22.849 | 23.061 | 22.5847 | 50.1652 | 0.006754 | 0.3264 | 0.002204 | 48.3268 | 0.14206 | 2.3708 | 0.3368 | 16.688 | 21.9074 | 3.4584 | 0.33901 | 1.2016 | 0.9416 | 1.1536 | 0.6773
2012-10-30 23:08 | 26.196 | 23.1025 | 22.8825 | 23.0745 | 22.6103 | 50.1687 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.1421 | 2.3709 | 0.33692 | 16.6848 | 21.8969 | 3.4586 | 0.33912 | 1.2056 | 0.9856 | 1.1776 | 0.7134
2012-10-30 23:08 | 26.1952 | 23.1497 | 22.8537 | 23.0537 | 22.5774 | 50.1721 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14203 | 2.3699 | 0.3366 | 16.6866 | 21.9482 | 3.4589 | 0.33879 | 1.2015 | 0.9055 | 1.1055 | 0.6292
2012-10-30 23:08 | 26.205 | 23.1755 | 22.9115 | 23.0995 | 22.6353 | 50.1739 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6856 | 21.9339 | 3.459 | 0.3387 | 1.2416 | 0.9776 | 1.1656 | 0.7014
2012-10-30 23:08 | 26.1945 | 23.149 | 22.933 | 23.049 | 22.6208 | 50.1692 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14207 | 2.3703 | 0.33675 | 16.6841 | 21.9074 | 3.4587 | 0.33895 | 1.2416 | 1.0256 | 1.1416 | 0.7134
2012-10-30 23:08 | 26.2035 | 23.154 | 22.8339 | 23.094 | 22.6218 | 50.1773 | 0.00671 | 0.32627 | 0.002189 | 48.6241 | 0.14208 | 2.3706 | 0.33681 | 16.6846 | 21.8883 | 3.4592 | 0.339 | 1.2657 | 0.9456 | 1.2057 | 0.7335
2012-10-30 23:08 | 26.2012 | 23.1717 | 22.8677 | 23.0917 | 22.5994 | 50.1744 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14209 | 2.371 | 0.33691 | 16.6866 | 21.898 | 3.459 | 0.3391 | 1.2737 | 0.9697 | 1.1937 | 0.7014
2012-10-30 23:08 | 26.2072 | 23.1297 | 22.8737 | 23.1017 | 22.6215 | 50.1652 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.14208 | 2.3706 | 0.33681 | 16.6854 | 21.888 | 3.4584 | 0.339 | 1.2417 | 0.9857 | 1.2137 | 0.7335
2012-10-30 23:08 | 26.199 | 23.1815 | 22.8695 | 23.0375 | 22.6533 | 50.175 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6859 | 21.8437 | 3.4591 | 0.33889 | 1.3378 | 1.0258 | 1.1938 | 0.8096
2012-10-30 23:08 | 26.2027 | 23.1412 | 22.8572 | 23.0732 | 22.5649 | 50.1819 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33643 | 16.6871 | 21.8514 | 3.4595 | 0.33862 | 1.2898 | 1.0058 | 1.2218 | 0.7135
2012-10-30 23:08 | 26.2042 | 23.1587 | 22.8747 | 23.0787 | 22.6064 | 50.1675 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33656 | 16.687 | 21.889 | 3.4585 | 0.33875 | 1.2697 | 0.9857 | 1.1897 | 0.7174
2012-10-30 23:08 | 26.1975 | 23.136 | 22.888 | 23.088 | 22.6278 | 50.1629 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6859 | 21.9024 | 3.4582 | 0.33878 | 1.2336 | 0.9856 | 1.1856 | 0.7254
2012-10-30 23:08 | 26.2042 | 23.1667 | 22.8827 | 23.0787 | 22.6265 | 50.1658 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.14199 | 2.3692 | 0.3364 | 16.6852 | 21.9091 | 3.4584 | 0.3386 | 1.2576 | 0.9736 | 1.1696 | 0.7174
2012-10-30 23:09 | 26.1997 | 23.1582 | 22.8702 | 23.0542 | 22.61 | 50.1733 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.142 | 2.3696 | 0.33649 | 16.6867 | 21.9046 | 3.4589 | 0.33869 | 1.2536 | 0.9656 | 1.1496 | 0.7054
2012-10-30 23:09 | 26.2005 | 23.179 | 22.871 | 23.083 | 22.6027 | 50.1663 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6866 | 21.8973 | 3.4585 | 0.33873 | 1.2817 | 0.9737 | 1.1857 | 0.7054
2012-10-30 23:09 | 26.205 | 23.1755 | 22.8995 | 23.1035 | 22.6072 | 50.1744 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33672 | 16.6867 | 21.942 | 3.459 | 0.33892 | 1.2335 | 0.9575 | 1.1615 | 0.6652
2012-10-30 23:09 | 26.202 | 23.1805 | 22.9005 | 23.0605 | 22.6083 | 50.1652 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6854 | 21.8668 | 3.4584 | 0.33885 | 1.3137 | 1.0337 | 1.1937 | 0.7415
2012-10-30 23:09 | 26.2087 | 23.1512 | 22.8912 | 23.0992 | 22.655 | 50.1802 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.142 | 2.3696 | 0.33647 | 16.6874 | 21.9055 | 3.4594 | 0.33867 | 1.2457 | 0.9857 | 1.1937 | 0.7495
2012-10-30 23:09 | 26.2094 | 23.1399 | 22.9079 | 23.0639 | 22.6277 | 50.1635 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33641 | 16.6854 | 21.8902 | 3.4583 | 0.3386 | 1.2497 | 1.0177 | 1.1737 | 0.7375
2012-10-30 23:09 | 26.2087 | 23.1472 | 22.8752 | 23.0832 | 22.627 | 50.1715 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14196 | 2.369 | 0.3363 | 16.6881 | 21.9176 | 3.4588 | 0.33849 | 1.2296 | 0.9576 | 1.1656 | 0.7094
2012-10-30 23:09 | 26.2057 | 23.1922 | 22.8882 | 23.0722 | 22.624 | 50.1611 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6865 | 21.9066 | 3.4581 | 0.33849 | 1.2856 | 0.9816 | 1.1656 | 0.7174
2012-10-30 23:09 | 26.2132 | 23.1517 | 22.9277 | 23.0997 | 22.6034 | 50.1773 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33625 | 16.686 | 21.878 | 3.4592 | 0.33845 | 1.2737 | 1.0497 | 1.2217 | 0.7254
2012-10-30 23:09 | 26.2065 | 23.133 | 22.861 | 23.109 | 22.6648 | 50.1617 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14196 | 2.3691 | 0.33631 | 16.6889 | 21.8793 | 3.4581 | 0.33851 | 1.2537 | 0.9817 | 1.2297 | 0.7855
2012-10-30 23:09 | 26.2117 | 23.1822 | 22.9182 | 23.0822 | 22.646 | 50.1762 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.142 | 2.369 | 0.33639 | 16.6833 | 21.8805 | 3.4591 | 0.33859 | 1.3017 | 1.0377 | 1.2017 | 0.7655
2012-10-30 23:09 | 26.2094 | 23.1359 | 22.9159 | 23.0879 | 22.6237 | 50.1675 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.142 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6851 | 21.9303 | 3.4585 | 0.33863 | 1.2056 | 0.9856 | 1.1576 | 0.6934
2012-10-30 23:09 | 26.2177 | 23.1402 | 22.9122 | 23.0882 | 22.644 | 50.171 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33627 | 16.686 | 21.9306 | 3.4588 | 0.33847 | 1.2096 | 0.9816 | 1.1576 | 0.7134
2012-10-30 23:09 | 26.2222 | 23.1207 | 22.9487 | 23.1127 | 22.6244 | 50.1571 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14197 | 2.3687 | 0.33627 | 16.6846 | 21.9231 | 3.4578 | 0.33847 | 1.1976 | 1.0256 | 1.1896 | 0.7013
2012-10-30 23:09 | 26.2237 | 23.1822 | 22.9302 | 23.0582 | 22.638 | 50.1721 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33627 | 16.6859 | 21.9085 | 3.4589 | 0.33846 | 1.2737 | 1.0217 | 1.1497 | 0.7295
2012-10-30 23:09 | 26.2184 | 23.1689 | 22.9329 | 23.1209 | 22.6206 | 50.1663 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33595 | 16.6864 | 21.9513 | 3.4585 | 0.33814 | 1.2176 | 0.9816 | 1.1696 | 0.6693
2012-10-30 23:09 | 26.2147 | 23.1292 | 22.9092 | 23.1012 | 22.633 | 50.1646 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14191 | 2.368 | 0.33604 | 16.6864 | 21.9156 | 3.4583 | 0.33823 | 1.2136 | 0.9936 | 1.1856 | 0.7174
2012-10-30 23:09 | 26.2297 | 23.1642 | 22.9202 | 23.1242 | 22.644 | 50.1623 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14192 | 2.3678 | 0.33603 | 16.6848 | 21.9466 | 3.4582 | 0.33823 | 1.2176 | 0.9736 | 1.1776 | 0.6974
2012-10-30 23:09 | 26.2207 | 23.1472 | 22.9112 | 23.0912 | 22.659 | 50.1548 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33585 | 16.6865 | 21.8413 | 3.4577 | 0.33804 | 1.3059 | 1.0699 | 1.2499 | 0.8177
2012-10-30 23:09 | 26.2311 | 23.1736 | 22.9216 | 23.0776 | 22.6774 | 50.1583 | 0.006735 | 0.32621 | 0.002197 | 48.4352 | 0.14191 | 2.3678 | 0.33601 | 16.6855 | 21.9159 | 3.4579 | 0.3382 | 1.2577 | 1.0057 | 1.1617 | 0.7615
2012-10-30 23:09 | 26.2199 | 23.1744 | 22.8984 | 23.0904 | 22.6262 | 50.1669 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.14191 | 2.3678 | 0.33601 | 16.6855 | 21.9087 | 3.4585 | 0.3382 | 1.2657 | 0.9897 | 1.1817 | 0.7175
2012-10-30 23:09 | 26.2311 | 23.1656 | 22.9296 | 23.0816 | 22.6534 | 50.1681 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14193 | 2.368 | 0.33608 | 16.6847 | 21.8999 | 3.4586 | 0.33828 | 1.2657 | 1.0297 | 1.1817 | 0.7535
2012-10-30 23:09 | 26.2304 | 23.1409 | 22.8969 | 23.0929 | 22.6487 | 50.1565 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6858 | 21.8751 | 3.4578 | 0.33842 | 1.2658 | 1.0218 | 1.2178 | 0.7736
2012-10-30 23:09 | 26.2222 | 23.1927 | 22.8967 | 23.0887 | 22.6445 | 50.1623 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14189 | 2.3675 | 0.33592 | 16.6856 | 21.919 | 3.4582 | 0.33811 | 1.2737 | 0.9777 | 1.1697 | 0.7255
2012-10-30 23:09 | 26.2282 | 23.1787 | 22.9227 | 23.1347 | 22.6465 | 50.1681 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33591 | 16.688 | 21.909 | 3.4586 | 0.33811 | 1.2697 | 1.0137 | 1.2257 | 0.7375
2012-10-30 23:09 | 26.2394 | 23.1539 | 22.9299 | 23.1059 | 22.6497 | 50.1594 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33593 | 16.6867 | 21.9082 | 3.458 | 0.33812 | 1.2457 | 1.0217 | 1.1977 | 0.7415
2012-10-30 23:09 | 26.2267 | 23.1852 | 22.9252 | 23.0972 | 22.6289 | 50.1606 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6862 | 21.9075 | 3.4581 | 0.33845 | 1.2777 | 1.0177 | 1.1897 | 0.7214
2012-10-30 23:10 | 26.2394 | 23.2059 | 22.9619 | 23.1059 | 22.6577 | 50.1554 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33641 | 16.6857 | 21.9122 | 3.4577 | 0.33861 | 1.2937 | 1.0497 | 1.1937 | 0.7455
2012-10-30 23:10 | 26.2341 | 23.1926 | 22.9006 | 23.1086 | 22.7044 | 50.1675 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6856 | 21.9069 | 3.4585 | 0.33877 | 1.2857 | 0.9937 | 1.2017 | 0.7975
2012-10-30 23:10 | 26.2469 | 23.1814 | 22.9094 | 23.1254 | 22.6852 | 50.1663 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14204 | 2.3698 | 0.33662 | 16.6841 | 21.8715 | 3.4585 | 0.33881 | 1.3099 | 1.0379 | 1.2539 | 0.8137
2012-10-30 23:10 | 26.2319 | 23.1864 | 22.9104 | 23.0944 | 22.6822 | 50.1773 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14204 | 2.3698 | 0.3366 | 16.6846 | 21.9087 | 3.4592 | 0.33879 | 1.2777 | 1.0017 | 1.1857 | 0.7735
2012-10-30 23:10 | 26.2416 | 23.1961 | 22.9001 | 23.1201 | 22.6358 | 50.1635 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33641 | 16.6865 | 21.9144 | 3.4583 | 0.33861 | 1.2817 | 0.9857 | 1.2057 | 0.7214
2012-10-30 23:10 | 26.2416 | 23.1841 | 22.9641 | 23.1201 | 22.6599 | 50.1721 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6862 | 21.9184 | 3.4589 | 0.33873 | 1.2657 | 1.0457 | 1.2017 | 0.7415
2012-10-30 23:10 | 26.2237 | 23.1702 | 22.9542 | 23.1382 | 22.6099 | 50.1663 | 0.006722 | 0.3264 | 0.002194 | 48.5568 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6849 | 21.8965 | 3.4585 | 0.33869 | 1.2737 | 1.0577 | 1.2417 | 0.7134
2012-10-30 23:10 | 26.2439 | 23.1864 | 22.9544 | 23.1384 | 22.6742 | 50.1635 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33659 | 16.6857 | 21.9327 | 3.4583 | 0.33879 | 1.2537 | 1.0217 | 1.2057 | 0.7415
2012-10-30 23:10 | 26.2424 | 23.1969 | 22.9489 | 23.1289 | 22.6727 | 50.1536 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.686 | 21.8751 | 3.4576 | 0.33888 | 1.3218 | 1.0738 | 1.2538 | 0.7976
2012-10-30 23:10 | 26.2311 | 23.1216 | 22.8896 | 23.0976 | 22.6654 | 50.1646 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33659 | 16.6856 | 21.936 | 3.4583 | 0.33879 | 1.1856 | 0.9536 | 1.1616 | 0.7294
2012-10-30 23:10 | 26.2439 | 23.2224 | 22.9944 | 23.1544 | 22.6902 | 50.1704 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33661 | 16.6858 | 21.9247 | 3.4587 | 0.33881 | 1.2977 | 1.0697 | 1.2297 | 0.7655
2012-10-30 23:10 | 26.2341 | 23.1766 | 22.9246 | 23.1526 | 22.6444 | 50.1554 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14197 | 2.3692 | 0.33637 | 16.688 | 21.939 | 3.4577 | 0.33856 | 1.2376 | 0.9856 | 1.2136 | 0.7054
2012-10-30 23:10 | 26.2304 | 23.1689 | 22.9009 | 23.1249 | 22.6607 | 50.1687 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6855 | 21.8911 | 3.4586 | 0.33859 | 1.2778 | 1.0098 | 1.2338 | 0.7696
2012-10-30 23:10 | 26.2304 | 23.1729 | 22.9249 | 23.1289 | 22.6367 | 50.1606 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14199 | 2.3692 | 0.3364 | 16.6851 | 21.8711 | 3.4581 | 0.3386 | 1.3018 | 1.0538 | 1.2578 | 0.7656
2012-10-30 23:10 | 26.2409 | 23.2194 | 22.9274 | 23.0954 | 22.7352 | 50.1531 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6863 | 21.9177 | 3.4576 | 0.3382 | 1.3017 | 1.0097 | 1.1777 | 0.8175
2012-10-30 23:10 | 26.2341 | 23.2326 | 22.9926 | 23.1326 | 22.6804 | 50.1698 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33597 | 16.6874 | 21.9069 | 3.4587 | 0.33816 | 1.3257 | 1.0857 | 1.2257 | 0.7735
2012-10-30 23:10 | 26.2259 | 23.2244 | 22.9524 | 23.1084 | 22.6201 | 50.1623 | 0.006747 | 0.32631 | 0.002202 | 48.364 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6872 | 21.8907 | 3.4582 | 0.33841 | 1.3337 | 1.0617 | 1.2177 | 0.7294
2012-10-30 23:10 | 26.2244 | 23.2429 | 22.9509 | 23.1349 | 22.6106 | 50.1513 | 0.006713 | 0.3263 | 0.00219 | 48.6067 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33626 | 16.6865 | 21.8691 | 3.4574 | 0.33845 | 1.3738 | 1.0818 | 1.2658 | 0.7415
2012-10-30 23:10 | 26.2446 | 23.2351 | 22.9351 | 23.1671 | 22.7029 | 50.1583 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14197 | 2.369 | 0.33632 | 16.6872 | 21.8652 | 3.4579 | 0.33852 | 1.3699 | 1.0699 | 1.3019 | 0.8377
2012-10-30 23:10 | 26.2326 | 23.1831 | 22.9231 | 23.1511 | 22.7109 | 50.1629 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.6864 | 21.8693 | 3.4582 | 0.33856 | 1.3138 | 1.0538 | 1.2818 | 0.8416
2012-10-30 23:10 | 26.2386 | 23.2171 | 22.9571 | 23.1251 | 22.6969 | 50.1663 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33629 | 16.6863 | 21.8953 | 3.4585 | 0.33849 | 1.3218 | 1.0618 | 1.2298 | 0.8016
2012-10-30 23:10 | 26.2356 | 23.2141 | 22.9461 | 23.1541 | 22.6699 | 50.16 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.142 | 2.3696 | 0.33649 | 16.6864 | 21.8963 | 3.458 | 0.33869 | 1.3178 | 1.0498 | 1.2578 | 0.7736
2012-10-30 23:10 | 26.2334 | 23.2399 | 22.9199 | 23.1679 | 22.7197 | 50.1588 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.142 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6858 | 21.8861 | 3.4579 | 0.33864 | 1.3538 | 1.0338 | 1.2818 | 0.8336
2012-10-30 23:10 | 26.2326 | 23.1991 | 22.9431 | 23.1231 | 22.6669 | 50.1663 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14202 | 2.3695 | 0.33651 | 16.6848 | 21.8853 | 3.4585 | 0.33871 | 1.3138 | 1.0578 | 1.2378 | 0.7816
2012-10-30 23:10 | 26.2319 | 23.2704 | 22.9704 | 23.1304 | 22.6422 | 50.1554 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14204 | 2.37 | 0.33663 | 16.686 | 21.8646 | 3.4577 | 0.33882 | 1.4058 | 1.1058 | 1.2658 | 0.7776
2012-10-30 23:10 | 26.2304 | 23.2249 | 22.9249 | 23.1049 | 22.6967 | 50.1594 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6864 | 21.9112 | 3.458 | 0.33893 | 1.3137 | 1.0137 | 1.1937 | 0.7855
2012-10-30 23:10 | 26.2252 | 23.2197 | 22.9517 | 23.1117 | 22.6795 | 50.1629 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33665 | 16.6862 | 21.8498 | 3.4582 | 0.33884 | 1.3699 | 1.1019 | 1.2619 | 0.8297
2012-10-30 23:10 | 26.2267 | 23.2572 | 22.9572 | 23.1212 | 22.693 | 50.1571 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33657 | 16.6851 | 21.8915 | 3.4578 | 0.33876 | 1.3657 | 1.0657 | 1.2297 | 0.8015
2012-10-30 23:10 | 26.2267 | 23.1892 | 22.9612 | 23.2252 | 22.725 | 50.1623 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14205 | 2.37 | 0.33665 | 16.6842 | 21.8874 | 3.4582 | 0.33885 | 1.3018 | 1.0738 | 1.3378 | 0.8376
2012-10-30 23:11 | 26.2274 | 23.2339 | 22.9619 | 23.1539 | 22.6537 | 50.1635 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14207 | 2.3706 | 0.3368 | 16.6862 | 21.8841 | 3.4583 | 0.33899 | 1.3498 | 1.0778 | 1.2698 | 0.7696
2012-10-30 23:11 | 26.2244 | 23.2589 | 22.9589 | 23.1349 | 22.6587 | 50.1513 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6862 | 21.8651 | 3.4574 | 0.33874 | 1.3938 | 1.0938 | 1.2698 | 0.7936
2012-10-30 23:11 | 26.2222 | 23.2327 | 22.9727 | 23.1567 | 22.6885 | 50.1548 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33629 | 16.6871 | 21.8669 | 3.4577 | 0.33849 | 1.3658 | 1.1058 | 1.2898 | 0.8216
2012-10-30 23:11 | 26.2297 | 23.2202 | 22.9402 | 23.1762 | 22.7 | 50.1519 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33635 | 16.6875 | 21.9225 | 3.4575 | 0.33854 | 1.2977 | 1.0177 | 1.2537 | 0.7775
2012-10-30 23:11 | 26.2319 | 23.2224 | 22.9704 | 23.2024 | 22.7102 | 50.1461 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33628 | 16.6863 | 21.9167 | 3.4571 | 0.33847 | 1.3057 | 1.0537 | 1.2857 | 0.7935
2012-10-30 23:11 | 26.2169 | 23.2634 | 22.9794 | 23.1754 | 22.7112 | 50.1594 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14196 | 2.3691 | 0.33632 | 16.6877 | 21.8937 | 3.458 | 0.33852 | 1.3697 | 1.0857 | 1.2817 | 0.8175
2012-10-30 23:11 | 26.2326 | 23.2671 | 22.9391 | 23.1751 | 22.7109 | 50.1635 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33615 | 16.6856 | 21.8653 | 3.4583 | 0.33835 | 1.4018 | 1.0738 | 1.3098 | 0.8456
2012-10-30 23:11 | 26.2222 | 23.2047 | 22.9487 | 23.1607 | 22.7045 | 50.1583 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.6864 | 21.907 | 3.4579 | 0.3384 | 1.2977 | 1.0417 | 1.2537 | 0.7975
2012-10-30 23:11 | 26.2267 | 23.2492 | 22.9572 | 23.1892 | 22.685 | 50.1548 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14192 | 2.3685 | 0.33612 | 16.6892 | 21.9235 | 3.4577 | 0.33832 | 1.3257 | 1.0337 | 1.2657 | 0.7615
2012-10-30 23:11 | 26.2319 | 23.2144 | 22.9704 | 23.1624 | 22.6942 | 50.1577 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6871 | 21.8926 | 3.4579 | 0.3383 | 1.3218 | 1.0778 | 1.2698 | 0.8016
2012-10-30 23:11 | 26.2297 | 23.2722 | 22.9722 | 23.1522 | 22.664 | 50.1617 | 0.006732 | 0.32622 | 0.002196 | 48.4589 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33641 | 16.6855 | 21.8744 | 3.4581 | 0.3386 | 1.3978 | 1.0978 | 1.2778 | 0.7896
2012-10-30 23:11 | 26.2341 | 23.2526 | 22.9526 | 23.1726 | 22.7004 | 50.1577 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6864 | 21.8587 | 3.4579 | 0.33863 | 1.3939 | 1.0939 | 1.3139 | 0.8417
2012-10-30 23:11 | 26.2282 | 23.2387 | 22.9707 | 23.1587 | 22.7185 | 50.1687 | 0.006744 | 0.32631 | 0.002201 | 48.3855 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33667 | 16.6861 | 21.8569 | 3.4586 | 0.33887 | 1.3818 | 1.1138 | 1.3018 | 0.8616
2012-10-30 23:11 | 26.2267 | 23.2452 | 22.9052 | 23.1332 | 22.685 | 50.1571 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33657 | 16.6869 | 21.8714 | 3.4578 | 0.33876 | 1.3738 | 1.0338 | 1.2618 | 0.8136
2012-10-30 23:11 | 26.2252 | 23.2517 | 22.9077 | 23.1557 | 22.6835 | 50.1669 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14198 | 2.3693 | 0.33641 | 16.6875 | 21.8418 | 3.4585 | 0.3386 | 1.4099 | 1.0659 | 1.3139 | 0.8417
2012-10-30 23:11 | 26.2297 | 23.2362 | 22.9282 | 23.1762 | 22.7 | 50.1675 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33635 | 16.6876 | 21.8704 | 3.4585 | 0.33854 | 1.3658 | 1.0578 | 1.3058 | 0.8296
2012-10-30 23:11 | 26.2364 | 23.2509 | 22.9469 | 23.2069 | 22.6947 | 50.1461 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33608 | 16.6882 | 21.861 | 3.4571 | 0.33827 | 1.3899 | 1.0859 | 1.3459 | 0.8337
2012-10-30 23:11 | 26.2222 | 23.2247 | 22.9687 | 23.1807 | 22.7005 | 50.1588 | 0.006713 | 0.3263 | 0.00219 | 48.6067 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33591 | 16.6873 | 21.8829 | 3.4579 | 0.3381 | 1.3418 | 1.0858 | 1.2978 | 0.8176
2012-10-30 23:11 | 26.2214 | 23.1999 | 22.9279 | 23.1279 | 22.6797 | 50.1658 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14187 | 2.3675 | 0.33588 | 16.6873 | 21.8621 | 3.4584 | 0.33807 | 1.3378 | 1.0658 | 1.2658 | 0.8176
2012-10-30 23:11 | 26.2184 | 23.3008 | 22.9209 | 23.1569 | 22.6687 | 50.1606 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33593 | 16.6861 | 21.8631 | 3.4581 | 0.33813 | 1.4377 | 1.0578 | 1.2938 | 0.8056
2012-10-30 23:11 | 26.2237 | 23.2702 | 22.9622 | 23.1502 | 22.686 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33617 | 16.6853 | 21.8483 | 3.4576 | 0.33836 | 1.4219 | 1.1139 | 1.3019 | 0.8377
2012-10-30 23:11 | 26.2259 | 23.2284 | 22.9524 | 23.1684 | 22.6642 | 50.1606 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.6864 | 21.8786 | 3.4581 | 0.3384 | 1.3498 | 1.0738 | 1.2898 | 0.7856
2012-10-30 23:11 | 26.2199 | 23.2504 | 22.9544 | 23.2024 | 22.6902 | 50.1629 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6862 | 21.8445 | 3.4582 | 0.33854 | 1.4059 | 1.1099 | 1.3579 | 0.8457
2012-10-30 23:11 | 26.2252 | 23.2597 | 22.9317 | 23.1677 | 22.7396 | 50.1646 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33619 | 16.6858 | 21.8458 | 3.4583 | 0.33839 | 1.4139 | 1.0859 | 1.3219 | 0.8938
2012-10-30 23:11 | 26.2214 | 23.2439 | 23.0039 | 23.1799 | 22.6677 | 50.1542 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33625 | 16.6861 | 21.8781 | 3.4576 | 0.33845 | 1.3658 | 1.1258 | 1.3018 | 0.7896
2012-10-30 23:11 | 26.2222 | 23.2527 | 22.9567 | 23.1407 | 22.7326 | 50.1646 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.686 | 21.8749 | 3.4583 | 0.33839 | 1.3778 | 1.0818 | 1.2658 | 0.8577
2012-10-30 23:11 | 26.2311 | 23.2895 | 22.9656 | 23.1616 | 22.7174 | 50.1583 | 0.006744 | 0.32625 | 0.0022 | 48.3769 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33636 | 16.6866 | 21.8838 | 3.4579 | 0.33855 | 1.4057 | 1.0818 | 1.2778 | 0.8336
2012-10-30 23:11 | 26.2222 | 23.2607 | 23.0007 | 23.1287 | 22.7326 | 50.1721 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14195 | 2.3689 | 0.33627 | 16.6877 | 21.895 | 3.4589 | 0.33847 | 1.3657 | 1.1057 | 1.2337 | 0.8376
2012-10-30 23:12 | 26.2222 | 23.2607 | 22.9767 | 23.1727 | 22.7205 | 50.1594 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6857 | 21.8709 | 3.458 | 0.33863 | 1.3898 | 1.1058 | 1.3018 | 0.8496
2012-10-30 23:12 | 26.2252 | 23.2397 | 22.9397 | 23.1917 | 22.7155 | 50.1531 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33669 | 16.6869 | 21.89 | 3.4576 | 0.33888 | 1.3497 | 1.0497 | 1.3017 | 0.8255
2012-10-30 23:12 | 26.2252 | 23.2677 | 22.9597 | 23.1997 | 22.7276 | 50.1617 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14207 | 2.3707 | 0.3368 | 16.6872 | 21.906 | 3.4581 | 0.339 | 1.3617 | 1.0537 | 1.2937 | 0.8216
2012-10-30 23:12 | 26.2192 | 23.2617 | 22.9497 | 23.1217 | 22.6895 | 50.1525 | 0.006732 | 0.32624 | 0.002196 | 48.4611 | 0.14206 | 2.3706 | 0.33678 | 16.687 | 21.8278 | 3.4575 | 0.33898 | 1.4339 | 1.1219 | 1.2939 | 0.8617
2012-10-30 23:12 | 26.2192 | 23.2297 | 22.9737 | 23.1297 | 22.7496 | 50.1542 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14208 | 2.3708 | 0.33684 | 16.6857 | 21.8799 | 3.4576 | 0.33903 | 1.3498 | 1.0938 | 1.2498 | 0.8697
2012-10-30 23:12 | 26.2214 | 23.2719 | 22.9399 | 23.1639 | 22.7358 | 50.1507 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.6853 | 21.8621 | 3.4574 | 0.33898 | 1.4098 | 1.0778 | 1.3018 | 0.8737
2012-10-30 23:12 | 26.2207 | 23.2552 | 22.9912 | 23.1632 | 22.683 | 50.1606 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33673 | 16.6866 | 21.8453 | 3.4581 | 0.33892 | 1.4099 | 1.1459 | 1.3179 | 0.8377
2012-10-30 23:12 | 26.2154 | 23.2499 | 22.9699 | 23.1659 | 22.6937 | 50.1652 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.6853 | 21.836 | 3.4584 | 0.33899 | 1.4139 | 1.1339 | 1.3299 | 0.8577
2012-10-30 23:12 | 26.2229 | 23.2494 | 22.9774 | 23.1614 | 22.7172 | 50.1698 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14209 | 2.371 | 0.33691 | 16.6864 | 21.8435 | 3.4587 | 0.3391 | 1.4059 | 1.1339 | 1.3179 | 0.8737
2012-10-30 23:12 | 26.2207 | 23.2672 | 22.9272 | 23.2152 | 22.707 | 50.1559 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14204 | 2.3702 | 0.33667 | 16.6866 | 21.8614 | 3.4577 | 0.33886 | 1.4058 | 1.0658 | 1.3538 | 0.8456
2012-10-30 23:12 | 26.2184 | 23.2569 | 22.9569 | 23.1489 | 22.6727 | 50.1554 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33672 | 16.6862 | 21.819 | 3.4577 | 0.33892 | 1.4379 | 1.1379 | 1.3299 | 0.8537
2012-10-30 23:12 | 26.2207 | 23.2991 | 22.9632 | 23.1392 | 22.679 | 50.1577 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6849 | 21.8855 | 3.4579 | 0.33892 | 1.4136 | 1.0777 | 1.2537 | 0.7935
2012-10-30 23:12 | 26.2169 | 23.2114 | 22.9434 | 23.1914 | 22.7233 | 50.1571 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6854 | 21.8897 | 3.4578 | 0.33891 | 1.3217 | 1.0537 | 1.3017 | 0.8336
2012-10-30 23:12 | 26.2237 | 23.2821 | 22.9702 | 23.1822 | 22.69 | 50.1565 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14209 | 2.3708 | 0.33686 | 16.6859 | 21.8483 | 3.4578 | 0.33905 | 1.4338 | 1.1219 | 1.3339 | 0.8417
2012-10-30 23:12 | 26.2267 | 23.3091 | 22.9452 | 23.2052 | 22.713 | 50.1583 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14209 | 2.3709 | 0.33689 | 16.6858 | 21.8955 | 3.4579 | 0.33909 | 1.4136 | 1.0497 | 1.3097 | 0.8175
2012-10-30 23:12 | 26.2237 | 23.2502 | 22.9942 | 23.1862 | 22.698 | 50.164 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14212 | 2.3714 | 0.33704 | 16.6857 | 21.8403 | 3.4583 | 0.33923 | 1.4099 | 1.1539 | 1.3459 | 0.8577
2012-10-30 23:12 | 26.2154 | 23.2579 | 22.9579 | 23.1539 | 22.6857 | 50.1467 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33663 | 16.6864 | 21.8079 | 3.4571 | 0.33883 | 1.45 | 1.15 | 1.346 | 0.8778
2012-10-30 23:12 | 26.2162 | 23.2667 | 22.9667 | 23.1987 | 22.7065 | 50.1588 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14209 | 2.3709 | 0.33688 | 16.6861 | 21.8769 | 3.4579 | 0.33908 | 1.3898 | 1.0898 | 1.3218 | 0.8296
2012-10-30 23:12 | 26.2154 | 23.2539 | 22.9579 | 23.1539 | 22.6497 | 50.1583 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14212 | 2.3711 | 0.33698 | 16.6843 | 21.8721 | 3.4579 | 0.33918 | 1.3818 | 1.0858 | 1.2818 | 0.7776
2012-10-30 23:12 | 26.2177 | 23.2402 | 22.9842 | 23.1642 | 22.68 | 50.1577 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.14207 | 2.3703 | 0.33674 | 16.6842 | 21.8744 | 3.4579 | 0.33893 | 1.3658 | 1.1098 | 1.2898 | 0.8056
2012-10-30 23:12 | 26.2132 | 23.2676 | 23.0237 | 23.1677 | 22.6955 | 50.1611 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14205 | 2.3706 | 0.33674 | 16.6883 | 21.8459 | 3.4581 | 0.33893 | 1.4217 | 1.1778 | 1.3218 | 0.8496
2012-10-30 23:12 | 26.2139 | 23.2604 | 22.9804 | 23.1964 | 22.7082 | 50.1507 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6868 | 21.8426 | 3.4574 | 0.33883 | 1.4178 | 1.1378 | 1.3538 | 0.8656
2012-10-30 23:12 | 26.2177 | 23.2961 | 22.9642 | 23.1762 | 22.696 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33673 | 16.686 | 21.8624 | 3.4576 | 0.33893 | 1.4337 | 1.1018 | 1.3138 | 0.8336
2012-10-30 23:12 | 26.2139 | 23.2763 | 22.9644 | 23.1964 | 22.7243 | 50.1652 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14206 | 2.3705 | 0.33676 | 16.6866 | 21.8265 | 3.4584 | 0.33895 | 1.4498 | 1.1379 | 1.3699 | 0.8978
2012-10-30 23:12 | 26.205 | 23.2515 | 22.9635 | 23.1835 | 22.6793 | 50.1531 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14207 | 2.3708 | 0.33683 | 16.6871 | 21.8377 | 3.4576 | 0.33903 | 1.4138 | 1.1258 | 1.3458 | 0.8416
2012-10-30 23:12 | 26.2094 | 23.2678 | 22.9679 | 23.1999 | 22.7037 | 50.149 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.1421 | 2.3709 | 0.3369 | 16.6855 | 21.834 | 3.4573 | 0.3391 | 1.4338 | 1.1339 | 1.3659 | 0.8697
2012-10-30 23:12 | 26.2147 | 23.2652 | 22.9772 | 23.1892 | 22.7171 | 50.1577 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14209 | 2.371 | 0.33689 | 16.6874 | 21.8313 | 3.4579 | 0.33909 | 1.4339 | 1.1459 | 1.3579 | 0.8858
2012-10-30 23:12 | 26.2117 | 23.2661 | 22.9462 | 23.2222 | 22.702 | 50.1531 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.14211 | 2.3711 | 0.33696 | 16.6855 | 21.8644 | 3.4576 | 0.33915 | 1.4017 | 1.0818 | 1.3578 | 0.8376
2012-10-30 23:13 | 26.2147 | 23.2891 | 22.9772 | 23.1652 | 22.713 | 50.1606 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.686 | 21.8875 | 3.4581 | 0.33899 | 1.4016 | 1.0897 | 1.2777 | 0.8255
2012-10-30 23:13 | 26.2154 | 23.3098 | 22.9899 | 23.2219 | 22.7258 | 50.1467 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6854 | 21.8641 | 3.4571 | 0.33892 | 1.4457 | 1.1258 | 1.3578 | 0.8617
2012-10-30 23:13 | 26.2035 | 23.2779 | 22.958 | 23.19 | 22.7099 | 50.1542 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14205 | 2.3702 | 0.3367 | 16.6849 | 21.8723 | 3.4576 | 0.33889 | 1.4056 | 1.0857 | 1.3177 | 0.8376
2012-10-30 23:13 | 26.2079 | 23.2544 | 22.9504 | 23.2344 | 22.7223 | 50.1502 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14206 | 2.3706 | 0.33676 | 16.687 | 21.8767 | 3.4574 | 0.33896 | 1.3777 | 1.0737 | 1.3577 | 0.8456
2012-10-30 23:13 | 26.202 | 23.2804 | 22.9525 | 23.1845 | 22.7364 | 50.1583 | 0.006716 | 0.32622 | 0.002191 | 48.5743 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33677 | 16.6842 | 21.8347 | 3.4579 | 0.33896 | 1.4457 | 1.1178 | 1.3498 | 0.9017
2012-10-30 23:13 | 26.2109 | 23.2973 | 22.9494 | 23.2294 | 22.7613 | 50.1583 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14205 | 2.3699 | 0.33665 | 16.684 | 21.9198 | 3.4579 | 0.33884 | 1.3775 | 1.0296 | 1.3096 | 0.8415
2012-10-30 23:13 | 26.199 | 23.2894 | 22.9855 | 23.2135 | 22.7334 | 50.1531 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33673 | 16.6858 | 21.8678 | 3.4576 | 0.33892 | 1.4216 | 1.1177 | 1.3457 | 0.8656
2012-10-30 23:13 | 26.1967 | 23.3151 | 22.9912 | 23.2392 | 22.675 | 50.1611 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14198 | 2.3693 | 0.33638 | 16.6881 | 21.8935 | 3.4581 | 0.33858 | 1.4216 | 1.0977 | 1.3457 | 0.7815
2012-10-30 23:13 | 26.193 | 23.3154 | 22.9795 | 23.1955 | 22.7674 | 50.1415 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.142 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6855 | 21.8497 | 3.4568 | 0.33861 | 1.4657 | 1.1298 | 1.3458 | 0.9177
2012-10-30 23:13 | 26.184 | 23.2704 | 22.9825 | 23.2025 | 22.7144 | 50.1455 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6869 | 21.8608 | 3.457 | 0.33864 | 1.4096 | 1.1217 | 1.3417 | 0.8536
2012-10-30 23:13 | 26.1945 | 23.3089 | 23.025 | 23.209 | 22.7649 | 50.1484 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33657 | 16.6864 | 21.8833 | 3.4572 | 0.33877 | 1.4256 | 1.1417 | 1.3257 | 0.8816
2012-10-30 23:13 | 26.1907 | 23.2891 | 22.9852 | 23.1852 | 22.7611 | 50.1467 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33656 | 16.685 | 21.8595 | 3.4571 | 0.33876 | 1.4296 | 1.1257 | 1.3257 | 0.9016
2012-10-30 23:13 | 26.1937 | 23.2561 | 22.9802 | 23.1842 | 22.7481 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6849 | 21.8585 | 3.4576 | 0.33863 | 1.3976 | 1.1217 | 1.3257 | 0.8896
2012-10-30 23:13 | 26.1952 | 23.3176 | 23.0017 | 23.2616 | 22.7296 | 50.1548 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.142 | 2.3697 | 0.33649 | 16.6876 | 21.892 | 3.4577 | 0.33869 | 1.4256 | 1.1097 | 1.3696 | 0.8376
2012-10-30 23:13 | 26.1982 | 23.3206 | 22.9687 | 23.2287 | 22.7726 | 50.145 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14204 | 2.37 | 0.33663 | 16.6856 | 21.8589 | 3.457 | 0.33883 | 1.4617 | 1.1098 | 1.3698 | 0.9137
2012-10-30 23:13 | 26.1937 | 23.2881 | 23.0162 | 23.1802 | 22.7361 | 50.1479 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14209 | 2.371 | 0.33689 | 16.6865 | 21.8946 | 3.4572 | 0.33909 | 1.3935 | 1.1216 | 1.2856 | 0.8415
2012-10-30 23:13 | 26.19 | 23.3004 | 22.9725 | 23.2165 | 22.7564 | 50.1467 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.14205 | 2.37 | 0.33665 | 16.6848 | 21.8347 | 3.4571 | 0.33884 | 1.4657 | 1.1378 | 1.3818 | 0.9217
2012-10-30 23:13 | 26.1982 | 23.2846 | 22.9967 | 23.2207 | 22.7526 | 50.1513 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14201 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6849 | 21.9151 | 3.4574 | 0.33867 | 1.3695 | 1.0816 | 1.3056 | 0.8375
2012-10-30 23:13 | 26.1952 | 23.2576 | 23.0257 | 23.1897 | 22.7936 | 50.1531 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33643 | 16.6866 | 21.9001 | 3.4576 | 0.33863 | 1.3575 | 1.1256 | 1.2896 | 0.8935
2012-10-30 23:14 | 26.1982 | 23.3206 | 22.9887 | 23.2247 | 22.7246 | 50.1548 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6857 | 21.9432 | 3.4577 | 0.33864 | 1.3774 | 1.0455 | 1.2815 | 0.7814
2012-10-30 23:14 | 26.1997 | 23.3141 | 23.0142 | 23.2342 | 22.7381 | 50.1606 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6862 | 21.8885 | 3.4581 | 0.33861 | 1.4256 | 1.1257 | 1.3457 | 0.8496
2012-10-30 23:14 | 26.2005 | 23.2909 | 22.995 | 23.227 | 22.7429 | 50.1403 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.686 | 21.8973 | 3.4567 | 0.33857 | 1.3936 | 1.0977 | 1.3297 | 0.8456
2012-10-30 23:14 | 26.2027 | 23.2931 | 23.0292 | 23.2332 | 22.7451 | 50.149 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.142 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6856 | 21.8755 | 3.4573 | 0.33866 | 1.4176 | 1.1537 | 1.3577 | 0.8696
2012-10-30 23:14 | 26.2012 | 23.2876 | 23.0317 | 23.2197 | 22.7276 | 50.1479 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6866 | 21.9061 | 3.4572 | 0.33861 | 1.3815 | 1.1256 | 1.3136 | 0.8215
2012-10-30 23:14 | 26.2027 | 23.2532 | 23.0092 | 23.2092 | 22.7251 | 50.1502 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33658 | 16.6872 | 21.9316 | 3.4574 | 0.33877 | 1.3216 | 1.0776 | 1.2776 | 0.7935
2012-10-30 23:14 | 26.205 | 23.2914 | 23.0715 | 23.2075 | 22.7194 | 50.1461 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33651 | 16.6862 | 21.8818 | 3.4571 | 0.33871 | 1.4096 | 1.1897 | 1.3257 | 0.8376
2012-10-30 23:14 | 26.1915 | 23.2819 | 23.014 | 23.242 | 22.7539 | 50.1484 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14201 | 2.3694 | 0.33648 | 16.6848 | 21.8843 | 3.4572 | 0.33868 | 1.3976 | 1.1297 | 1.3577 | 0.8696
2012-10-30 23:14 | 26.193 | 23.2834 | 23.0035 | 23.1875 | 22.7434 | 50.1554 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33661 | 16.685 | 21.8537 | 3.4577 | 0.3388 | 1.4297 | 1.1498 | 1.3338 | 0.8897
2012-10-30 23:14 | 26.1922 | 23.2546 | 22.9747 | 23.2227 | 22.7346 | 50.1531 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33661 | 16.6859 | 21.857 | 3.4576 | 0.33881 | 1.3976 | 1.1177 | 1.3657 | 0.8776
2012-10-30 23:14 | 26.1945 | 23.3129 | 23.061 | 23.209 | 22.7289 | 50.1519 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14208 | 2.3706 | 0.33681 | 16.6855 | 21.8673 | 3.4575 | 0.33901 | 1.4456 | 1.1937 | 1.3417 | 0.8616
2012-10-30 23:14 | 26.193 | 23.2514 | 23.0035 | 23.2474 | 22.7514 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14203 | 2.37 | 0.3366 | 16.6868 | 21.8698 | 3.4576 | 0.3388 | 1.3816 | 1.1337 | 1.3776 | 0.8816
2012-10-30 23:14 | 26.202 | 23.3124 | 22.9965 | 23.2005 | 22.7444 | 50.1496 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14203 | 2.3699 | 0.3366 | 16.6856 | 21.8587 | 3.4573 | 0.3388 | 1.4537 | 1.1378 | 1.3418 | 0.8857
2012-10-30 23:14 | 26.1937 | 23.2761 | 23.0322 | 23.1962 | 22.7401 | 50.1403 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14208 | 2.3706 | 0.3368 | 16.685 | 21.8665 | 3.4567 | 0.339 | 1.4096 | 1.1657 | 1.3297 | 0.8736
2012-10-30 23:14 | 26.2012 | 23.2636 | 23.0357 | 23.2237 | 22.7676 | 50.149 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33657 | 16.6869 | 21.87 | 3.4573 | 0.33877 | 1.3936 | 1.1657 | 1.3537 | 0.8976
2012-10-30 23:14 | 26.2124 | 23.2988 | 23.0349 | 23.2549 | 22.7628 | 50.1542 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33653 | 16.685 | 21.9213 | 3.4576 | 0.33873 | 1.3775 | 1.1136 | 1.3336 | 0.8415
2012-10-30 23:14 | 26.1937 | 23.2761 | 23.0202 | 23.2561 | 22.7041 | 50.1513 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14203 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6872 | 21.8504 | 3.4574 | 0.33883 | 1.4257 | 1.1698 | 1.4057 | 0.8537
2012-10-30 23:14 | 26.2012 | 23.2716 | 23.0477 | 23.2716 | 22.7876 | 50.1548 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6856 | 21.866 | 3.4577 | 0.33891 | 1.4056 | 1.1817 | 1.4056 | 0.9216
2012-10-30 23:14 | 26.202 | 23.2844 | 22.9965 | 23.2445 | 22.7164 | 50.1559 | 0.006729 | 0.32621 | 0.002195 | 48.4784 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33672 | 16.6869 | 21.9029 | 3.4577 | 0.33892 | 1.3815 | 1.0936 | 1.3416 | 0.8135
2012-10-30 23:14 | 26.199 | 23.3294 | 23.0295 | 23.2335 | 22.7574 | 50.1455 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6871 | 21.8397 | 3.457 | 0.33881 | 1.4897 | 1.1898 | 1.3938 | 0.9177
2012-10-30 23:14 | 26.2065 | 23.3009 | 23.013 | 23.249 | 22.7689 | 50.1444 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.142 | 2.3694 | 0.33645 | 16.6861 | 21.8632 | 3.457 | 0.33864 | 1.4377 | 1.1498 | 1.3858 | 0.9057
2012-10-30 23:14 | 26.2005 | 23.2989 | 22.983 | 23.211 | 22.7149 | 50.1583 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14198 | 2.3689 | 0.33632 | 16.6851 | 21.8171 | 3.4579 | 0.33852 | 1.4818 | 1.1659 | 1.3939 | 0.8978
2012-10-30 23:14 | 26.2042 | 23.3026 | 23.0107 | 23.2267 | 22.7506 | 50.1502 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14197 | 2.3688 | 0.33631 | 16.6852 | 21.8609 | 3.4574 | 0.33851 | 1.4417 | 1.1498 | 1.3658 | 0.8897
2012-10-30 23:14 | 26.2035 | 23.3459 | 23.018 | 23.218 | 22.7259 | 50.1606 | 0.006713 | 0.32627 | 0.00219 | 48.6024 | 0.14193 | 2.3682 | 0.33611 | 16.686 | 21.8602 | 3.4581 | 0.3383 | 1.4857 | 1.1578 | 1.3578 | 0.8657
2012-10-30 23:14 | 26.2072 | 23.3136 | 22.9897 | 23.2337 | 22.7576 | 50.1473 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14192 | 2.3685 | 0.33614 | 16.6883 | 21.8639 | 3.4572 | 0.33833 | 1.4497 | 1.1258 | 1.3698 | 0.8937
2012-10-30 23:14 | 26.2094 | 23.3278 | 22.9879 | 23.2519 | 22.7398 | 50.1507 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14196 | 2.3691 | 0.33631 | 16.6881 | 21.8701 | 3.4574 | 0.33851 | 1.4577 | 1.1178 | 1.3818 | 0.8697
2012-10-30 23:14 | 26.2087 | 23.2951 | 23.0232 | 23.2512 | 22.7831 | 50.1531 | 0.006716 | 0.32625 | 0.002191 | 48.5786 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33668 | 16.6866 | 21.8815 | 3.4576 | 0.33887 | 1.4136 | 1.1417 | 1.3697 | 0.9016
2012-10-30 23:14 | 26.2065 | 23.3329 | 22.993 | 23.213 | 22.7889 | 50.1583 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14203 | 2.3702 | 0.33664 | 16.6874 | 21.8632 | 3.4579 | 0.33884 | 1.4697 | 1.1298 | 1.3498 | 0.9257
2012-10-30 23:15 | 26.202 | 23.3364 | 23.0365 | 23.2405 | 22.7564 | 50.1432 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33656 | 16.6871 | 21.8266 | 3.4569 | 0.33875 | 1.5098 | 1.2099 | 1.4139 | 0.9298
2012-10-30 23:15 | 26.2072 | 23.3256 | 23.0137 | 23.2137 | 22.7896 | 50.1507 | 0.006732 | 0.32624 | 0.002196 | 48.4611 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33671 | 16.6866 | 21.8238 | 3.4574 | 0.33891 | 1.5018 | 1.1899 | 1.3899 | 0.9658
2012-10-30 23:15 | 26.2012 | 23.2836 | 23.0237 | 23.2437 | 22.7756 | 50.1513 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6857 | 21.898 | 3.4574 | 0.33886 | 1.3856 | 1.1257 | 1.3457 | 0.8776
2012-10-30 23:15 | 26.2005 | 23.3269 | 22.995 | 23.243 | 22.7629 | 50.1502 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14208 | 2.3708 | 0.33685 | 16.6858 | 21.8612 | 3.4574 | 0.33904 | 1.4657 | 1.1338 | 1.3818 | 0.9017
2012-10-30 23:15 | 26.2035 | 23.3539 | 23.066 | 23.222 | 22.7659 | 50.1467 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14209 | 2.3708 | 0.33687 | 16.6846 | 21.8482 | 3.4571 | 0.33906 | 1.5057 | 1.2178 | 1.3738 | 0.9177
2012-10-30 23:15 | 26.1975 | 23.3239 | 23 | 23.208 | 22.7479 | 50.1513 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.14201 | 2.3698 | 0.33653 | 16.6873 | 21.8382 | 3.4574 | 0.33873 | 1.4857 | 1.1618 | 1.3698 | 0.9097
2012-10-30 23:15 | 26.199 | 23.3374 | 23.0215 | 23.2455 | 22.7454 | 50.1571 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.142 | 2.3696 | 0.33648 | 16.6879 | 21.9039 | 3.4578 | 0.33868 | 1.4335 | 1.1176 | 1.3416 | 0.8415
2012-10-30 23:15 | 26.2027 | 23.3411 | 22.9812 | 23.2532 | 22.7971 | 50.1479 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.142 | 2.3695 | 0.33647 | 16.6862 | 21.8795 | 3.4572 | 0.33866 | 1.4616 | 1.1017 | 1.3737 | 0.9176
2012-10-30 23:15 | 26.1997 | 23.3741 | 23.0342 | 23.2621 | 22.7741 | 50.149 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6851 | 21.9246 | 3.4573 | 0.33872 | 1.4495 | 1.1096 | 1.3375 | 0.8495
2012-10-30 23:15 | 26.2012 | 23.3436 | 23.0557 | 23.2317 | 22.7236 | 50.1484 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6864 | 21.9101 | 3.4572 | 0.33862 | 1.4335 | 1.1456 | 1.3216 | 0.8135
2012-10-30 23:15 | 26.2035 | 23.3339 | 23.03 | 23.2659 | 22.7539 | 50.1421 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33653 | 16.6854 | 21.8763 | 3.4568 | 0.33872 | 1.4576 | 1.1537 | 1.3896 | 0.8776
2012-10-30 23:15 | 26.1975 | 23.3159 | 23.04 | 23.2519 | 22.7519 | 50.1548 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33656 | 16.6863 | 21.8823 | 3.4577 | 0.33875 | 1.4336 | 1.1577 | 1.3696 | 0.8696
2012-10-30 23:15 | 26.1945 | 23.3529 | 23.033 | 23.2489 | 22.7809 | 50.1455 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6859 | 21.8994 | 3.457 | 0.33873 | 1.4535 | 1.1336 | 1.3495 | 0.8815
2012-10-30 23:15 | 26.199 | 23.3614 | 23.0535 | 23.2534 | 22.7654 | 50.1594 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14199 | 2.3695 | 0.33644 | 16.6879 | 21.9079 | 3.458 | 0.33864 | 1.4535 | 1.1456 | 1.3455 | 0.8575
2012-10-30 23:15 | 26.2005 | 23.3429 | 23.047 | 23.2789 | 22.7589 | 50.1559 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33596 | 16.6877 | 21.8813 | 3.4577 | 0.33816 | 1.4616 | 1.1657 | 1.3976 | 0.8776
2012-10-30 23:15 | 26.205 | 23.3354 | 22.9955 | 23.2914 | 22.7474 | 50.1479 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33584 | 16.6862 | 21.8938 | 3.4572 | 0.33803 | 1.4416 | 1.1017 | 1.3976 | 0.8536
2012-10-30 23:15 | 26.196 | 23.3264 | 23.0585 | 23.2704 | 22.7504 | 50.1461 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33584 | 16.6877 | 21.8848 | 3.4571 | 0.33804 | 1.4416 | 1.1737 | 1.3856 | 0.8656
2012-10-30 23:15 | 26.193 | 23.3274 | 23.0955 | 23.2355 | 22.7554 | 50.1496 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33618 | 16.6861 | 21.8939 | 3.4573 | 0.33838 | 1.4335 | 1.2016 | 1.3416 | 0.8615
2012-10-30 23:15 | 26.196 | 23.3064 | 23.1065 | 23.2744 | 22.7744 | 50.1502 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6867 | 21.8888 | 3.4574 | 0.3384 | 1.4176 | 1.2177 | 1.3856 | 0.8856
2012-10-30 23:15 | 26.196 | 23.3424 | 23.0545 | 23.3104 | 22.7464 | 50.1513 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33607 | 16.6877 | 21.9049 | 3.4574 | 0.33826 | 1.4375 | 1.1496 | 1.4055 | 0.8415
2012-10-30 23:15 | 26.1937 | 23.3401 | 23.0562 | 23.2362 | 22.7761 | 50.1421 | 0.006722 | 0.32622 | 0.002193 | 48.5309 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33609 | 16.6861 | 21.9427 | 3.4568 | 0.33829 | 1.3974 | 1.1135 | 1.2935 | 0.8334
2012-10-30 23:15 | 26.1862 | 23.3006 | 23.0327 | 23.3206 | 22.7446 | 50.145 | 0.006722 | 0.3262 | 0.002193 | 48.5266 | 0.14198 | 2.3689 | 0.33633 | 16.6852 | 21.879 | 3.457 | 0.33852 | 1.4216 | 1.1537 | 1.4416 | 0.8656
2012-10-30 23:15 | 26.196 | 23.3384 | 23.0785 | 23.2704 | 22.7944 | 50.1507 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6867 | 21.9209 | 3.4574 | 0.33867 | 1.4175 | 1.1576 | 1.3495 | 0.8735
2012-10-30 23:15 | 26.1825 | 23.3289 | 23.053 | 23.2409 | 22.7809 | 50.1369 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33625 | 16.6866 | 21.8673 | 3.4564 | 0.33844 | 1.4616 | 1.1857 | 1.3736 | 0.9136
2012-10-30 23:15 | 26.184 | 23.3344 | 23.0465 | 23.2824 | 22.7584 | 50.1536 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33615 | 16.6876 | 21.8889 | 3.4576 | 0.33835 | 1.4455 | 1.1576 | 1.3935 | 0.8695
2012-10-30 23:15 | 26.187 | 23.3014 | 23.0495 | 23.3134 | 22.7294 | 50.1496 | 0.006716 | 0.32621 | 0.002191 | 48.5722 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6868 | 21.8718 | 3.4573 | 0.33836 | 1.4296 | 1.1777 | 1.4416 | 0.8576
2012-10-30 23:15 | 26.1705 | 23.3289 | 23.041 | 23.2529 | 22.7649 | 50.1415 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33638 | 16.6861 | 21.8312 | 3.4568 | 0.33857 | 1.4977 | 1.2098 | 1.4217 | 0.9337
2012-10-30 23:15 | 26.1825 | 23.3569 | 23.049 | 23.2649 | 22.7569 | 50.1479 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6867 | 21.8914 | 3.4572 | 0.33881 | 1.4655 | 1.1576 | 1.3735 | 0.8655
2012-10-30 23:16 | 26.1735 | 23.3359 | 23.088 | 23.2839 | 22.7359 | 50.1473 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14204 | 2.37 | 0.33663 | 16.6859 | 21.8904 | 3.4572 | 0.33882 | 1.4455 | 1.1976 | 1.3935 | 0.8455
2012-10-30 23:16 | 26.1818 | 23.3482 | 23.0683 | 23.2722 | 22.7882 | 50.1386 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6858 | 21.8466 | 3.4566 | 0.33873 | 1.5016 | 1.2217 | 1.4256 | 0.9416
2012-10-30 23:16 | 26.1735 | 23.3718 | 23.08 | 23.2719 | 22.7479 | 50.1421 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14205 | 2.37 | 0.33665 | 16.6849 | 21.8583 | 3.4568 | 0.33885 | 1.5135 | 1.2217 | 1.4136 | 0.8896
2012-10-30 23:16 | 26.1675 | 23.4298 | 23.034 | 23.2659 | 22.7339 | 50.1479 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6858 | 21.8483 | 3.4572 | 0.33891 | 1.5815 | 1.1857 | 1.4176 | 0.8856
2012-10-30 23:16 | 26.172 | 23.3823 | 23.0465 | 23.2944 | 22.7984 | 50.1565 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6868 | 21.8247 | 3.4578 | 0.33884 | 1.5576 | 1.2218 | 1.4697 | 0.9737
2012-10-30 23:16 | 26.1705 | 23.3648 | 23.049 | 23.3129 | 22.7969 | 50.1461 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14203 | 2.3699 | 0.3366 | 16.6866 | 21.8353 | 3.4571 | 0.33879 | 1.5295 | 1.2137 | 1.4776 | 0.9616
2012-10-30 23:16 | 26.1571 | 23.4074 | 23.0396 | 23.3235 | 22.7715 | 50.1548 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6859 | 21.8098 | 3.4577 | 0.33878 | 1.5976 | 1.2298 | 1.5137 | 0.9617
2012-10-30 23:16 | 26.1638 | 23.3981 | 23.0223 | 23.3062 | 22.7742 | 50.1392 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33625 | 16.6873 | 21.8446 | 3.4566 | 0.33844 | 1.5535 | 1.1777 | 1.4616 | 0.9296
2012-10-30 23:16 | 26.1548 | 23.3931 | 23.0373 | 23.3172 | 22.7652 | 50.1496 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14197 | 2.369 | 0.33631 | 16.6867 | 21.8356 | 3.4573 | 0.33851 | 1.5575 | 1.2017 | 1.4816 | 0.9296
2012-10-30 23:16 | 26.1638 | 23.3941 | 23.0263 | 23.2862 | 22.7742 | 50.1398 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33658 | 16.6849 | 21.8767 | 3.4566 | 0.33877 | 1.5174 | 1.1496 | 1.4095 | 0.8975
2012-10-30 23:16 | 26.1541 | 23.4004 | 23.0326 | 23.2845 | 22.7525 | 50.1473 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.14207 | 2.3706 | 0.3368 | 16.6861 | 21.867 | 3.4572 | 0.33899 | 1.5334 | 1.1656 | 1.4175 | 0.8855
2012-10-30 23:16 | 26.1533 | 23.3836 | 23.0838 | 23.2157 | 22.7677 | 50.1502 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.1421 | 2.371 | 0.33691 | 16.6861 | 21.8501 | 3.4574 | 0.33911 | 1.5335 | 1.2337 | 1.3656 | 0.9176
2012-10-30 23:16 | 26.1608 | 23.3831 | 23.0713 | 23.2912 | 22.7632 | 50.1484 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.1421 | 2.371 | 0.33693 | 16.6854 | 21.8456 | 3.4572 | 0.33912 | 1.5375 | 1.2257 | 1.4456 | 0.9176
2012-10-30 23:16 | 26.1496 | 23.3639 | 23.0321 | 23.28 | 22.752 | 50.1519 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14206 | 2.3702 | 0.33672 | 16.6839 | 21.8344 | 3.4575 | 0.33891 | 1.5295 | 1.1977 | 1.4456 | 0.9176
2012-10-30 23:16 | 26.1458 | 23.3881 | 23.0203 | 23.2722 | 22.7722 | 50.1536 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6863 | 21.8226 | 3.4576 | 0.3388 | 1.5655 | 1.1977 | 1.4496 | 0.9496
2012-10-30 23:16 | 26.1436 | 23.3619 | 23.0141 | 23.282 | 22.75 | 50.1513 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33679 | 16.6852 | 21.8124 | 3.4574 | 0.33898 | 1.5495 | 1.2017 | 1.4696 | 0.9376
2012-10-30 23:16 | 26.1451 | 23.3554 | 22.9876 | 23.2395 | 22.7835 | 50.1513 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33649 | 16.686 | 21.8099 | 3.4574 | 0.33869 | 1.5455 | 1.1777 | 1.4296 | 0.9736
2012-10-30 23:16 | 26.1458 | 23.3921 | 23.0603 | 23.2322 | 22.7802 | 50.1496 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14201 | 2.3696 | 0.3365 | 16.6862 | 21.7825 | 3.4573 | 0.33869 | 1.6096 | 1.2778 | 1.4497 | 0.9977
2012-10-30 23:16 | 26.1496 | 23.3759 | 23.0401 | 23.284 | 22.768 | 50.1432 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14204 | 2.3704 | 0.33669 | 16.6879 | 21.7702 | 3.4569 | 0.33889 | 1.6057 | 1.2699 | 1.5138 | 0.9978
2012-10-30 23:16 | 26.1473 | 23.3976 | 23.0338 | 23.2857 | 22.7697 | 50.1611 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14206 | 2.3706 | 0.33677 | 16.6865 | 21.8361 | 3.4581 | 0.33896 | 1.5615 | 1.1977 | 1.4496 | 0.9336
2012-10-30 23:16 | 26.1451 | 23.4034 | 23.0316 | 23.2835 | 22.7555 | 50.1467 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14204 | 2.3702 | 0.33666 | 16.6867 | 21.8058 | 3.4571 | 0.33885 | 1.5976 | 1.2258 | 1.4777 | 0.9497
2012-10-30 23:16 | 26.1383 | 23.4046 | 23.0208 | 23.2527 | 22.7968 | 50.1363 | 0.006713 | 0.32627 | 0.00219 | 48.6024 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33665 | 16.686 | 21.783 | 3.4564 | 0.33885 | 1.6216 | 1.2378 | 1.4697 | 1.0138
2012-10-30 23:16 | 26.1346 | 23.3649 | 22.9611 | 23.297 | 22.7811 | 50.1536 | 0.006703 | 0.32628 | 0.002187 | 48.6772 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33679 | 16.6851 | 21.8034 | 3.4576 | 0.33898 | 1.5615 | 1.1577 | 1.4936 | 0.9777
2012-10-30 23:16 | 26.1324 | 23.3787 | 23.0269 | 23.2468 | 22.7829 | 50.1421 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14205 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6862 | 21.7851 | 3.4568 | 0.3389 | 1.5936 | 1.2418 | 1.4617 | 0.9978
2012-10-30 23:16 | 26.1331 | 23.3554 | 23.0316 | 23.2755 | 22.7756 | 50.1496 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33673 | 16.6852 | 21.7577 | 3.4573 | 0.33892 | 1.5977 | 1.2739 | 1.5178 | 1.0179
2012-10-30 23:16 | 26.1301 | 23.3524 | 23.0006 | 23.2725 | 22.7125 | 50.1455 | 0.00671 | 0.32628 | 0.002189 | 48.6264 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6861 | 21.7588 | 3.457 | 0.33883 | 1.5936 | 1.2418 | 1.5137 | 0.9537
2012-10-30 23:16 | 26.1286 | 23.4149 | 23.0031 | 23.251 | 22.751 | 50.1438 | 0.006732 | 0.32617 | 0.002196 | 48.4502 | 0.14202 | 2.3695 | 0.33651 | 16.6846 | 21.7813 | 3.4569 | 0.3387 | 1.6336 | 1.2218 | 1.4697 | 0.9697
2012-10-30 23:16 | 26.1256 | 23.3839 | 23.0041 | 23.288 | 22.7721 | 50.1351 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.6865 | 21.7743 | 3.4563 | 0.33856 | 1.6096 | 1.2298 | 1.5137 | 0.9978
2012-10-30 23:17 | 26.1331 | 23.3514 | 23.0196 | 23.2635 | 22.7876 | 50.1392 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6856 | 21.7818 | 3.4566 | 0.33863 | 1.5696 | 1.2378 | 1.4817 | 1.0058
2012-10-30 23:17 | 26.1286 | 23.4109 | 22.9991 | 23.299 | 22.7951 | 50.1369 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33655 | 16.6853 | 21.7452 | 3.4564 | 0.33875 | 1.6657 | 1.2539 | 1.5538 | 1.0499
2012-10-30 23:17 | 26.1279 | 23.4181 | 23.0504 | 23.2743 | 22.7383 | 50.1386 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6857 | 21.7927 | 3.4566 | 0.33864 | 1.6254 | 1.2577 | 1.4816 | 0.9456
2012-10-30 23:17 | 26.1234 | 23.3697 | 22.9939 | 23.2898 | 22.7899 | 50.1386 | 0.006719 | 0.32621 | 0.002192 | 48.5505 | 0.14197 | 2.3692 | 0.33636 | 16.6882 | 21.74 | 3.4566 | 0.33855 | 1.6297 | 1.2539 | 1.5498 | 1.0499
2012-10-30 23:17 | 26.1264 | 23.3887 | 23.0129 | 23.2568 | 22.7488 | 50.1357 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.686 | 21.7952 | 3.4564 | 0.33867 | 1.5935 | 1.2177 | 1.4616 | 0.9536
2012-10-30 23:17 | 26.1279 | 23.4421 | 22.9704 | 23.2703 | 22.8024 | 50.1265 | 0.006747 | 0.32627 | 0.002201 | 48.3575 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33638 | 16.6872 | 21.7405 | 3.4557 | 0.33858 | 1.7016 | 1.2299 | 1.5298 | 1.0619
2012-10-30 23:17 | 26.1241 | 23.4183 | 22.9626 | 23.2625 | 22.7345 | 50.1357 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.142 | 2.3696 | 0.33647 | 16.6876 | 21.7528 | 3.4564 | 0.33866 | 1.6655 | 1.2098 | 1.5097 | 0.9817
2012-10-30 23:17 | 26.1196 | 23.3659 | 22.9901 | 23.27 | 22.746 | 50.1415 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33659 | 16.6855 | 21.7803 | 3.4568 | 0.33879 | 1.5856 | 1.2098 | 1.4897 | 0.9657
2012-10-30 23:17 | 26.1196 | 23.4218 | 23.0141 | 23.25 | 22.758 | 50.1438 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.685 | 21.7884 | 3.4569 | 0.33869 | 1.6334 | 1.2257 | 1.4616 | 0.9696
2012-10-30 23:17 | 26.1219 | 23.4321 | 22.9924 | 23.2683 | 22.7443 | 50.1479 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14202 | 2.3695 | 0.33652 | 16.6845 | 21.7706 | 3.4572 | 0.33871 | 1.6615 | 1.2218 | 1.4977 | 0.9737
2012-10-30 23:17 | 26.1256 | 23.4318 | 22.9801 | 23.284 | 22.8001 | 50.1467 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.14198 | 2.369 | 0.33634 | 16.6853 | 21.7703 | 3.4571 | 0.33854 | 1.6615 | 1.2098 | 1.5137 | 1.0298
2012-10-30 23:17 | 26.1256 | 23.4119 | 22.9961 | 23.272 | 22.7801 | 50.1426 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.14199 | 2.3691 | 0.3364 | 16.685 | 21.7583 | 3.4568 | 0.3386 | 1.6536 | 1.2378 | 1.5137 | 1.0218
2012-10-30 23:17 | 26.1234 | 23.3977 | 22.9939 | 23.2858 | 22.7538 | 50.1415 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33652 | 16.6864 | 21.8042 | 3.4568 | 0.33871 | 1.5935 | 1.1897 | 1.4816 | 0.9496
2012-10-30 23:17 | 26.1226 | 23.4328 | 23.0091 | 23.261 | 22.8011 | 50.1386 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.142 | 2.3691 | 0.33641 | 16.6847 | 21.8114 | 3.4566 | 0.3386 | 1.6214 | 1.1977 | 1.4496 | 0.9897
2012-10-30 23:17 | 26.1316 | 23.4298 | 23.0141 | 23.27 | 22.7741 | 50.1346 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6857 | 21.8124 | 3.4563 | 0.33867 | 1.6174 | 1.2017 | 1.4576 | 0.9617
2012-10-30 23:17 | 26.1114 | 23.3537 | 22.9859 | 23.2618 | 22.7619 | 50.1559 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14198 | 2.3689 | 0.33635 | 16.6844 | 21.7922 | 3.4577 | 0.33854 | 1.5615 | 1.1937 | 1.4696 | 0.9697
2012-10-30 23:17 | 26.1324 | 23.3867 | 23.0389 | 23.2708 | 22.7588 | 50.1322 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6862 | 21.8292 | 3.4561 | 0.33868 | 1.5575 | 1.2097 | 1.4416 | 0.9296
2012-10-30 23:17 | 26.1324 | 23.4147 | 23.0149 | 23.2668 | 22.7428 | 50.1409 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14201 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6849 | 21.7891 | 3.4567 | 0.33866 | 1.6256 | 1.2258 | 1.4777 | 0.9537
2012-10-30 23:17 | 26.1279 | 23.4142 | 23.0104 | 23.2703 | 22.7623 | 50.145 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6851 | 21.7927 | 3.457 | 0.33896 | 1.6215 | 1.2177 | 1.4776 | 0.9696
2012-10-30 23:17 | 26.1271 | 23.3694 | 23.0536 | 23.2695 | 22.7375 | 50.1415 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14204 | 2.37 | 0.33665 | 16.6855 | 21.7798 | 3.4568 | 0.33884 | 1.5896 | 1.2738 | 1.4897 | 0.9577
2012-10-30 23:17 | 26.1331 | 23.3634 | 23.0276 | 23.3115 | 22.7595 | 50.1409 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33625 | 16.6874 | 21.8099 | 3.4567 | 0.33845 | 1.5535 | 1.2177 | 1.5016 | 0.9496
2012-10-30 23:17 | 26.1241 | 23.3784 | 22.9786 | 23.2665 | 22.7385 | 50.1473 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33629 | 16.6861 | 21.7728 | 3.4572 | 0.33848 | 1.6056 | 1.2058 | 1.4937 | 0.9657
2012-10-30 23:17 | 26.1383 | 23.4206 | 23.0288 | 23.2367 | 22.7888 | 50.1426 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.14207 | 2.3703 | 0.33674 | 16.6839 | 21.8071 | 3.4568 | 0.33893 | 1.6135 | 1.2217 | 1.4296 | 0.9817
2012-10-30 23:17 | 26.1324 | 23.3627 | 23.0109 | 23.2788 | 22.7468 | 50.1398 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14204 | 2.3697 | 0.33659 | 16.684 | 21.7891 | 3.4566 | 0.33878 | 1.5736 | 1.2218 | 1.4897 | 0.9577
2012-10-30 23:17 | 26.1279 | 23.3742 | 22.9984 | 23.2463 | 22.7383 | 50.1403 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6855 | 21.8007 | 3.4567 | 0.33846 | 1.5735 | 1.1977 | 1.4456 | 0.9376
2012-10-30 23:17 | 26.1354 | 23.4137 | 22.9859 | 23.2938 | 22.8139 | 50.1363 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14199 | 2.3692 | 0.3364 | 16.6863 | 21.7761 | 3.4564 | 0.3386 | 1.6376 | 1.2098 | 1.5177 | 1.0378
2012-10-30 23:17 | 26.1226 | 23.4009 | 23.0291 | 23.249 | 22.737 | 50.1351 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6861 | 21.7914 | 3.4563 | 0.33859 | 1.6095 | 1.2377 | 1.4576 | 0.9456
2012-10-30 23:18 | 26.1256 | 23.4198 | 23.0201 | 23.264 | 22.72 | 50.138 | 0.006716 | 0.32637 | 0.002192 | 48.5959 | 0.14191 | 2.368 | 0.33606 | 16.6866 | 21.7944 | 3.4565 | 0.33825 | 1.6254 | 1.2257 | 1.4696 | 0.9256
2012-10-30 23:18 | 26.1309 | 23.4092 | 23.0334 | 23.3013 | 22.7894 | 50.138 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14199 | 2.3691 | 0.33638 | 16.6853 | 21.7916 | 3.4565 | 0.33857 | 1.6176 | 1.2418 | 1.5097 | 0.9978
2012-10-30 23:18 | 26.1226 | 23.3889 | 23.0771 | 23.3169 | 22.7651 | 50.138 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6864 | 21.8114 | 3.4565 | 0.33863 | 1.5775 | 1.2657 | 1.5055 | 0.9537
2012-10-30 23:18 | 26.1241 | 23.4583 | 23.0346 | 23.2825 | 22.8066 | 50.1334 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6865 | 21.853 | 3.4562 | 0.3388 | 1.6053 | 1.1816 | 1.4295 | 0.9536
2012-10-30 23:18 | 26.1196 | 23.4138 | 23.0301 | 23.294 | 22.7661 | 50.1398 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.142 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6858 | 21.8485 | 3.4566 | 0.33862 | 1.5653 | 1.1816 | 1.4455 | 0.9176
2012-10-30 23:18 | 26.1271 | 23.3974 | 23.0656 | 23.3135 | 22.7776 | 50.1409 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14191 | 2.368 | 0.33603 | 16.6868 | 21.836 | 3.4567 | 0.33822 | 1.5614 | 1.2296 | 1.4775 | 0.9416
2012-10-30 23:18 | 26.1151 | 23.4014 | 23.0456 | 23.2935 | 22.7856 | 50.138 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14195 | 2.3684 | 0.33619 | 16.6848 | 21.836 | 3.4565 | 0.33838 | 1.5654 | 1.2096 | 1.4575 | 0.9496
2012-10-30 23:18 | 26.1189 | 23.3892 | 23.0414 | 23.3093 | 22.7333 | 50.1473 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14197 | 2.3688 | 0.33631 | 16.6856 | 21.8679 | 3.4572 | 0.3385 | 1.5213 | 1.1735 | 1.4414 | 0.8654
2012-10-30 23:18 | 26.1099 | 23.4001 | 23.0524 | 23.2723 | 22.7884 | 50.1421 | 0.006735 | 0.32634 | 0.002198 | 48.4545 | 0.14197 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6862 | 21.8067 | 3.4568 | 0.3385 | 1.5934 | 1.2457 | 1.4656 | 0.9817
2012-10-30 23:18 | 26.1159 | 23.4261 | 23.0744 | 23.3102 | 22.7704 | 50.1392 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33637 | 16.6866 | 21.8007 | 3.4566 | 0.33857 | 1.6254 | 1.2737 | 1.5095 | 0.9697
2012-10-30 23:18 | 26.1211 | 23.4113 | 23.0756 | 23.3234 | 22.8276 | 50.1386 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33658 | 16.6868 | 21.8581 | 3.4566 | 0.33878 | 1.5532 | 1.2175 | 1.4653 | 0.9695
2012-10-30 23:18 | 26.1084 | 23.3867 | 23.0709 | 23.2828 | 22.8189 | 50.1438 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33668 | 16.6843 | 21.8173 | 3.4569 | 0.33888 | 1.5694 | 1.2536 | 1.4655 | 1.0016
2012-10-30 23:18 | 26.1099 | 23.4081 | 23.0204 | 23.3082 | 22.7764 | 50.1455 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33671 | 16.6851 | 21.7987 | 3.457 | 0.33891 | 1.6094 | 1.2217 | 1.5095 | 0.9777
2012-10-30 23:18 | 26.1099 | 23.4321 | 23.0844 | 23.3162 | 22.7644 | 50.1444 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6857 | 21.8228 | 3.457 | 0.33893 | 1.6093 | 1.2616 | 1.4934 | 0.9416
2012-10-30 23:18 | 26.1092 | 23.4474 | 23.0557 | 23.2956 | 22.8197 | 50.1299 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6855 | 21.8381 | 3.456 | 0.33868 | 1.6093 | 1.2176 | 1.4575 | 0.9816
2012-10-30 23:18 | 26.1159 | 23.4621 | 23.0784 | 23.3142 | 22.7984 | 50.134 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33619 | 16.6873 | 21.8007 | 3.4562 | 0.33838 | 1.6614 | 1.2777 | 1.5135 | 0.9977
2012-10-30 23:18 | 26.1129 | 23.4351 | 23.0354 | 23.3112 | 22.7874 | 50.1161 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6864 | 21.8579 | 3.455 | 0.33833 | 1.5772 | 1.1775 | 1.4533 | 0.9295
2012-10-30 23:18 | 26.1084 | 23.4186 | 23.0669 | 23.3027 | 22.7949 | 50.1363 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.1419 | 2.3679 | 0.336 | 16.6871 | 21.8253 | 3.4564 | 0.33819 | 1.5933 | 1.2416 | 1.4774 | 0.9696
2012-10-30 23:18 | 26.1114 | 23.4496 | 23.0339 | 23.3137 | 22.7899 | 50.1328 | 0.00671 | 0.32634 | 0.00219 | 48.635 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.687 | 21.8363 | 3.4562 | 0.33829 | 1.6133 | 1.1976 | 1.4774 | 0.9536
2012-10-30 23:18 | 26.1144 | 23.4366 | 23.0809 | 23.3207 | 22.8129 | 50.1374 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14192 | 2.368 | 0.33607 | 16.6856 | 21.8714 | 3.4565 | 0.33827 | 1.5652 | 1.2095 | 1.4493 | 0.9415
2012-10-30 23:18 | 26.1181 | 23.4163 | 23.0366 | 23.2765 | 22.7846 | 50.1288 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33642 | 16.6875 | 21.835 | 3.4559 | 0.33862 | 1.5813 | 1.2016 | 1.4415 | 0.9496
2012-10-30 23:18 | 26.1047 | 23.4029 | 23.0232 | 23.299 | 22.7752 | 50.1299 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33655 | 16.6868 | 21.8296 | 3.456 | 0.33875 | 1.5733 | 1.1936 | 1.4694 | 0.9456
2012-10-30 23:18 | 26.1151 | 23.4213 | 23.0736 | 23.2975 | 22.7936 | 50.1288 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33655 | 16.6852 | 21.8039 | 3.4559 | 0.33874 | 1.6174 | 1.2697 | 1.4936 | 0.9897
2012-10-30 23:18 | 26.1137 | 23.4079 | 23.0482 | 23.2961 | 22.7642 | 50.1374 | 0.006713 | 0.32625 | 0.00219 | 48.6003 | 0.142 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6864 | 21.8105 | 3.4565 | 0.33863 | 1.5974 | 1.2377 | 1.4856 | 0.9537
2012-10-30 23:19 | 26.1144 | 23.4486 | 23.0369 | 23.3008 | 22.7729 | 50.1398 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33637 | 16.6873 | 21.8273 | 3.4566 | 0.33856 | 1.6213 | 1.2096 | 1.4735 | 0.9456
2012-10-30 23:19 | 26.1166 | 23.4388 | 23.0271 | 23.279 | 22.7871 | 50.1282 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33626 | 16.687 | 21.7974 | 3.4558 | 0.33845 | 1.6414 | 1.2297 | 1.4816 | 0.9897
2012-10-30 23:19 | 26.1204 | 23.4106 | 23.0429 | 23.2668 | 22.7789 | 50.127 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6873 | 21.8333 | 3.4558 | 0.33826 | 1.5773 | 1.2096 | 1.4335 | 0.9456
2012-10-30 23:19 | 26.1189 | 23.3812 | 23.0654 | 23.3053 | 22.7894 | 50.1363 | 0.006725 | 0.32621 | 0.002194 | 48.5072 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33605 | 16.6872 | 21.8719 | 3.4564 | 0.33825 | 1.5093 | 1.1935 | 1.4334 | 0.9175
2012-10-30 23:19 | 26.1151 | 23.4253 | 23.0416 | 23.2815 | 22.7976 | 50.1432 | 0.006716 | 0.32621 | 0.002191 | 48.5722 | 0.14184 | 2.3669 | 0.33573 | 16.6867 | 21.836 | 3.4569 | 0.33792 | 1.5893 | 1.2056 | 1.4455 | 0.9616
2012-10-30 23:19 | 26.1181 | 23.4083 | 23.0886 | 23.3244 | 22.8246 | 50.1322 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33586 | 16.6873 | 21.8751 | 3.4561 | 0.33805 | 1.5332 | 1.2135 | 1.4493 | 0.9495
2012-10-30 23:19 | 26.1084 | 23.4306 | 23.0629 | 23.3147 | 22.7789 | 50.1403 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14192 | 2.3679 | 0.33607 | 16.6847 | 21.7972 | 3.4567 | 0.33826 | 1.6334 | 1.2657 | 1.5175 | 0.9817
2012-10-30 23:19 | 26.1204 | 23.4306 | 23.0789 | 23.3347 | 22.7709 | 50.1386 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33618 | 16.687 | 21.8132 | 3.4566 | 0.33838 | 1.6174 | 1.2657 | 1.5215 | 0.9577
2012-10-30 23:19 | 26.1211 | 23.3754 | 23.0996 | 23.3154 | 22.7676 | 50.138 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6874 | 21.854 | 3.4565 | 0.33834 | 1.5214 | 1.2456 | 1.4614 | 0.9136
2012-10-30 23:19 | 26.1226 | 23.4049 | 23.1011 | 23.3169 | 22.7651 | 50.1392 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.6859 | 21.8796 | 3.4566 | 0.33857 | 1.5253 | 1.2215 | 1.4373 | 0.8855
2012-10-30 23:19 | 26.1137 | 23.4239 | 23.0762 | 23.34 | 22.8242 | 50.1467 | 0.00671 | 0.32625 | 0.002189 | 48.6221 | 0.14197 | 2.3692 | 0.33635 | 16.6877 | 21.7985 | 3.4571 | 0.33854 | 1.6254 | 1.2777 | 1.5415 | 1.0257
2012-10-30 23:19 | 26.1166 | 23.3869 | 23.0391 | 23.299 | 22.7991 | 50.1444 | 0.006738 | 0.32636 | 0.002199 | 48.435 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33625 | 16.6863 | 21.8455 | 3.457 | 0.33844 | 1.5414 | 1.1936 | 1.4535 | 0.9536
2012-10-30 23:19 | 26.1196 | 23.4098 | 23.0941 | 23.3219 | 22.7941 | 50.1398 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14191 | 2.368 | 0.33604 | 16.6864 | 21.8285 | 3.4566 | 0.33823 | 1.5813 | 1.2656 | 1.4934 | 0.9656
2012-10-30 23:19 | 26.1166 | 23.4188 | 23.0791 | 23.275 | 22.7831 | 50.1577 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33608 | 16.6856 | 21.8495 | 3.4579 | 0.33828 | 1.5693 | 1.2296 | 1.4255 | 0.9336
2012-10-30 23:19 | 26.1166 | 23.4188 | 23.1071 | 23.291 | 22.7911 | 50.1398 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33607 | 16.6877 | 21.8375 | 3.4566 | 0.33826 | 1.5813 | 1.2696 | 1.4535 | 0.9536
2012-10-30 23:19 | 26.1241 | 23.3664 | 23.0866 | 23.3264 | 22.8186 | 50.1369 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6865 | 21.825 | 3.4564 | 0.33826 | 1.5414 | 1.2616 | 1.5014 | 0.9936
2012-10-30 23:19 | 26.1226 | 23.3689 | 23.0691 | 23.301 | 22.8411 | 50.1363 | 0.006713 | 0.32637 | 0.002191 | 48.6176 | 0.14198 | 2.3689 | 0.33635 | 16.6846 | 21.8315 | 3.4564 | 0.33854 | 1.5374 | 1.2376 | 1.4695 | 1.0096
2012-10-30 23:19 | 26.1189 | 23.3692 | 23.0774 | 23.3172 | 22.7894 | 50.1357 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.142 | 2.3696 | 0.33648 | 16.6871 | 21.8599 | 3.4564 | 0.33868 | 1.5093 | 1.2175 | 1.4573 | 0.9295
2012-10-30 23:19 | 26.1301 | 23.4203 | 23.1246 | 23.3324 | 22.8486 | 50.1305 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14205 | 2.3703 | 0.3367 | 16.686 | 21.8069 | 3.456 | 0.3389 | 1.6134 | 1.3177 | 1.5255 | 1.0417
2012-10-30 23:19 | 26.1189 | 23.4012 | 23.0694 | 23.3252 | 22.8214 | 50.134 | 0.006716 | 0.32624 | 0.002191 | 48.5765 | 0.14205 | 2.3704 | 0.33671 | 16.6865 | 21.8117 | 3.4562 | 0.3389 | 1.5895 | 1.2577 | 1.5135 | 1.0097
2012-10-30 23:19 | 26.1181 | 23.4123 | 23.0686 | 23.2845 | 22.8366 | 50.1224 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14203 | 2.3698 | 0.33659 | 16.6855 | 21.819 | 3.4554 | 0.33879 | 1.5933 | 1.2496 | 1.4655 | 1.0176
2012-10-30 23:19 | 26.1249 | 23.4391 | 23.0794 | 23.2993 | 22.7994 | 50.1426 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14204 | 2.37 | 0.33663 | 16.6856 | 21.8578 | 3.4568 | 0.33883 | 1.5813 | 1.2216 | 1.4415 | 0.9416
2012-10-30 23:19 | 26.1241 | 23.4143 | 23.1186 | 23.3344 | 22.8426 | 50.1369 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6855 | 21.845 | 3.4564 | 0.33889 | 1.5693 | 1.2736 | 1.4894 | 0.9976
2012-10-30 23:19 | 26.1211 | 23.4833 | 23.0876 | 23.3434 | 22.8316 | 50.1317 | 0.006741 | 0.32634 | 0.0022 | 48.4114 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33665 | 16.6862 | 21.8099 | 3.4561 | 0.33885 | 1.6734 | 1.2777 | 1.5335 | 1.0217
2012-10-30 23:19 | 26.1151 | 23.4253 | 23.1096 | 23.3454 | 22.8416 | 50.134 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6857 | 21.844 | 3.4562 | 0.33892 | 1.5813 | 1.2656 | 1.5014 | 0.9976
2012-10-30 23:20 | 26.1114 | 23.4496 | 23.1419 | 23.3177 | 22.8099 | 50.1432 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14201 | 2.3698 | 0.33654 | 16.6868 | 21.8564 | 3.4569 | 0.33874 | 1.5932 | 1.2855 | 1.4613 | 0.9535
2012-10-30 23:20 | 26.1151 | 23.4213 | 23.1016 | 23.3614 | 22.8496 | 50.1363 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14195 | 2.3689 | 0.33627 | 16.6877 | 21.8681 | 3.4564 | 0.33847 | 1.5532 | 1.2335 | 1.4933 | 0.9815
2012-10-30 23:20 | 26.1129 | 23.4271 | 23.0674 | 23.3432 | 22.8114 | 50.1357 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33619 | 16.6873 | 21.8458 | 3.4564 | 0.33839 | 1.5813 | 1.2216 | 1.4974 | 0.9656
2012-10-30 23:20 | 26.1039 | 23.4381 | 23.0944 | 23.3502 | 22.8264 | 50.1195 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6868 | 21.8007 | 3.4552 | 0.33842 | 1.6374 | 1.2937 | 1.5495 | 1.0257
2012-10-30 23:20 | 26.1062 | 23.4444 | 23.1087 | 23.3205 | 22.8367 | 50.1351 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33613 | 16.6865 | 21.8472 | 3.4563 | 0.33833 | 1.5972 | 1.2615 | 1.4733 | 0.9895
2012-10-30 23:20 | 26.1129 | 23.4671 | 23.0874 | 23.3592 | 22.8354 | 50.1369 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33633 | 16.6874 | 21.8539 | 3.4564 | 0.33853 | 1.6132 | 1.2335 | 1.5053 | 0.9815
2012-10-30 23:20 | 26.0994 | 23.4536 | 23.0779 | 23.3617 | 22.8099 | 50.1317 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6869 | 21.8123 | 3.4561 | 0.33864 | 1.6413 | 1.2656 | 1.5494 | 0.9976
2012-10-30 23:20 | 26.1047 | 23.4709 | 23.0832 | 23.367 | 22.8312 | 50.1374 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33629 | 16.6869 | 21.7935 | 3.4565 | 0.33849 | 1.6774 | 1.2897 | 1.5735 | 1.0377
2012-10-30 23:20 | 26.1054 | 23.4476 | 23.1119 | 23.3037 | 22.8079 | 50.1426 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14199 | 2.369 | 0.33637 | 16.6848 | 21.8704 | 3.4568 | 0.33856 | 1.5772 | 1.2415 | 1.4333 | 0.9375
2012-10-30 23:20 | 26.1009 | 23.4271 | 23.1234 | 23.3112 | 22.8034 | 50.1317 | 0.006716 | 0.32636 | 0.002192 | 48.5937 | 0.14202 | 2.3698 | 0.33656 | 16.6859 | 21.8218 | 3.4561 | 0.33876 | 1.6053 | 1.3016 | 1.4894 | 0.9816
2012-10-30 23:20 | 26.1084 | 23.4546 | 23.0949 | 23.3027 | 22.8269 | 50.1386 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14198 | 2.3693 | 0.3364 | 16.687 | 21.8173 | 3.4566 | 0.33859 | 1.6373 | 1.2776 | 1.4854 | 1.0096
2012-10-30 23:20 | 26.0994 | 23.4496 | 23.0699 | 23.3337 | 22.8099 | 50.1374 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6867 | 21.8243 | 3.4565 | 0.33842 | 1.6253 | 1.2456 | 1.5094 | 0.9856
2012-10-30 23:20 | 26.0979 | 23.4361 | 23.0964 | 23.3362 | 22.8164 | 50.1473 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33618 | 16.685 | 21.8429 | 3.4572 | 0.33837 | 1.5932 | 1.2535 | 1.4933 | 0.9735
2012-10-30 23:20 | 26.1062 | 23.4604 | 23.0927 | 23.3725 | 22.8167 | 50.138 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33611 | 16.6867 | 21.8592 | 3.4565 | 0.3383 | 1.6012 | 1.2335 | 1.5133 | 0.9575
2012-10-30 23:20 | 26.1069 | 23.477 | 23.1134 | 23.3852 | 22.8134 | 50.1363 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6856 | 21.888 | 3.4564 | 0.33846 | 1.589 | 1.2254 | 1.4972 | 0.9254
2012-10-30 23:20 | 26.1054 | 23.4236 | 23.0839 | 23.3637 | 22.8359 | 50.1294 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6854 | 21.8584 | 3.4559 | 0.33845 | 1.5652 | 1.2255 | 1.5053 | 0.9775
2012-10-30 23:20 | 26.1017 | 23.4639 | 23.1082 | 23.352 | 22.8042 | 50.1369 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14201 | 2.3696 | 0.3365 | 16.6861 | 21.8146 | 3.4564 | 0.33869 | 1.6493 | 1.2936 | 1.5374 | 0.9896
2012-10-30 23:20 | 26.0949 | 23.4011 | 23.1014 | 23.3372 | 22.8614 | 50.1426 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.142 | 2.3694 | 0.33646 | 16.685 | 21.8399 | 3.4568 | 0.33866 | 1.5612 | 1.2615 | 1.4973 | 1.0215
2012-10-30 23:20 | 26.0957 | 23.4419 | 23.0862 | 23.326 | 22.8302 | 50.1346 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14202 | 2.37 | 0.3366 | 16.6876 | 21.8487 | 3.4563 | 0.33879 | 1.5932 | 1.2375 | 1.4773 | 0.9815
2012-10-30 23:20 | 26.1032 | 23.4494 | 23.0817 | 23.3575 | 22.8217 | 50.1305 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14203 | 2.37 | 0.33662 | 16.6862 | 21.8642 | 3.456 | 0.33881 | 1.5852 | 1.2175 | 1.4933 | 0.9575
2012-10-30 23:20 | 26.1002 | 23.4264 | 23.0827 | 23.3705 | 22.8267 | 50.1334 | 0.006697 | 0.32633 | 0.002185 | 48.7272 | 0.14204 | 2.3698 | 0.33659 | 16.6843 | 21.8813 | 3.4562 | 0.33878 | 1.5451 | 1.2014 | 1.4892 | 0.9454
2012-10-30 23:20 | 26.1032 | 23.4134 | 23.1257 | 23.3415 | 22.8137 | 50.1282 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14198 | 2.369 | 0.33634 | 16.6861 | 21.8281 | 3.4558 | 0.33854 | 1.5853 | 1.2976 | 1.5134 | 0.9856
2012-10-30 23:20 | 26.1039 | 23.4181 | 23.1224 | 23.3462 | 22.8584 | 50.1398 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6868 | 21.8007 | 3.4566 | 0.3385 | 1.6174 | 1.3217 | 1.5455 | 1.0577
2012-10-30 23:20 | 26.1039 | 23.4381 | 23.0744 | 23.3102 | 22.8304 | 50.1311 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14201 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6848 | 21.8609 | 3.456 | 0.33867 | 1.5772 | 1.2135 | 1.4493 | 0.9695
2012-10-30 23:20 | 26.1069 | 23.4451 | 23.1054 | 23.3492 | 22.8374 | 50.138 | 0.006738 | 0.32624 | 0.002198 | 48.4179 | 0.14198 | 2.3694 | 0.33641 | 16.6879 | 21.8078 | 3.4565 | 0.33861 | 1.6373 | 1.2976 | 1.5414 | 1.0296
2012-10-30 23:21 | 26.1099 | 23.4441 | 23.1604 | 23.3562 | 22.8484 | 50.1467 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33649 | 16.686 | 21.8709 | 3.4571 | 0.33869 | 1.5732 | 1.2895 | 1.4853 | 0.9775
2012-10-30 23:21 | 26.1084 | 23.4825 | 23.1029 | 23.3547 | 22.8309 | 50.1294 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33617 | 16.6848 | 21.8494 | 3.4559 | 0.33837 | 1.6331 | 1.2535 | 1.5053 | 0.9815
2012-10-30 23:21 | 26.0942 | 23.4204 | 23.1407 | 23.3445 | 22.8367 | 50.1322 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33584 | 16.689 | 21.8552 | 3.4561 | 0.33803 | 1.5652 | 1.2855 | 1.4893 | 0.9815
2012-10-30 23:21 | 26.0994 | 23.4496 | 23.1179 | 23.3497 | 22.8379 | 50.1455 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.1418 | 2.3662 | 0.33554 | 16.6867 | 21.8845 | 3.457 | 0.33773 | 1.5651 | 1.2334 | 1.4652 | 0.9534
2012-10-30 23:21 | 26.1032 | 23.4334 | 23.1137 | 23.3295 | 22.8617 | 50.1351 | 0.006713 | 0.32625 | 0.00219 | 48.6003 | 0.14186 | 2.3671 | 0.33579 | 16.6864 | 21.8763 | 3.4563 | 0.33798 | 1.5571 | 1.2374 | 1.4532 | 0.9854
2012-10-30 23:21 | 26.1039 | 23.4301 | 23.0864 | 23.3622 | 22.8304 | 50.1317 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.1419 | 2.3681 | 0.33605 | 16.6882 | 21.881 | 3.4561 | 0.33824 | 1.5491 | 1.2054 | 1.4812 | 0.9494
2012-10-30 23:21 | 26.1069 | 23.4171 | 23.1733 | 23.3572 | 22.8374 | 50.1363 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33617 | 16.6877 | 21.8679 | 3.4564 | 0.33836 | 1.5492 | 1.3054 | 1.4893 | 0.9695
2012-10-30 23:21 | 26.1002 | 23.4384 | 23.1187 | 23.3385 | 22.8427 | 50.1322 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33623 | 16.6857 | 21.8612 | 3.4561 | 0.33843 | 1.5772 | 1.2575 | 1.4773 | 0.9815
2012-10-30 23:21 | 26.1062 | 23.4124 | 23.1567 | 23.3645 | 22.8327 | 50.1351 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6862 | 21.9154 | 3.4563 | 0.33862 | 1.497 | 1.2413 | 1.4491 | 0.9173
2012-10-30 23:21 | 26.0987 | 23.4529 | 23.1012 | 23.333 | 22.8252 | 50.1265 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33638 | 16.6863 | 21.8597 | 3.4557 | 0.33858 | 1.5932 | 1.2415 | 1.4733 | 0.9655
2012-10-30 23:21 | 26.1009 | 23.4151 | 23.1114 | 23.3752 | 22.8154 | 50.1299 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33638 | 16.6872 | 21.8619 | 3.456 | 0.33857 | 1.5532 | 1.2495 | 1.5133 | 0.9535
2012-10-30 23:21 | 26.1069 | 23.485 | 23.1254 | 23.3532 | 22.8294 | 50.1346 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6859 | 21.884 | 3.4563 | 0.33871 | 1.601 | 1.2414 | 1.4692 | 0.9454
2012-10-30 23:21 | 26.1024 | 23.4166 | 23.1688 | 23.3607 | 22.8409 | 50.1236 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6848 | 21.8714 | 3.4555 | 0.3387 | 1.5452 | 1.2974 | 1.4893 | 0.9695
2012-10-30 23:21 | 26.1017 | 23.4239 | 23.1202 | 23.38 | 22.8682 | 50.127 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6863 | 21.8547 | 3.4558 | 0.33862 | 1.5692 | 1.2655 | 1.5253 | 1.0135
2012-10-30 23:21 | 26.0942 | 23.4643 | 23.1087 | 23.3605 | 22.8487 | 50.1207 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6855 | 21.8552 | 3.4553 | 0.33874 | 1.6091 | 1.2535 | 1.5053 | 0.9935
2012-10-30 23:21 | 26.0942 | 23.4244 | 23.0927 | 23.3605 | 22.7887 | 50.1242 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.142 | 2.3692 | 0.33643 | 16.685 | 21.8673 | 3.4556 | 0.33863 | 1.5571 | 1.2254 | 1.4932 | 0.9214
2012-10-30 23:21 | 26.0949 | 23.4011 | 23.1094 | 23.3332 | 22.8414 | 50.1299 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.14199 | 2.3695 | 0.33644 | 16.6878 | 21.8439 | 3.456 | 0.33864 | 1.5572 | 1.2655 | 1.4893 | 0.9975
2012-10-30 23:21 | 26.0964 | 23.4346 | 23.1109 | 23.3507 | 22.8309 | 50.1363 | 0.006738 | 0.32622 | 0.002198 | 48.4157 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33628 | 16.6874 | 21.8614 | 3.4564 | 0.33848 | 1.5732 | 1.2495 | 1.4893 | 0.9695
2012-10-30 23:21 | 26.0972 | 23.3954 | 23.1277 | 23.3595 | 22.8597 | 50.1178 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33618 | 16.6851 | 21.8703 | 3.4551 | 0.33837 | 1.5251 | 1.2574 | 1.4892 | 0.9894
2012-10-30 23:21 | 26.1002 | 23.4384 | 23.1467 | 23.3505 | 22.8467 | 50.1149 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14196 | 2.369 | 0.33632 | 16.6876 | 21.8853 | 3.4549 | 0.33851 | 1.5531 | 1.2614 | 1.4652 | 0.9614
2012-10-30 23:21 | 26.1047 | 23.4669 | 23.1432 | 23.355 | 22.8472 | 50.1224 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6869 | 21.8818 | 3.4554 | 0.33841 | 1.5851 | 1.2614 | 1.4732 | 0.9654
2012-10-30 23:21 | 26.1047 | 23.4029 | 23.1312 | 23.343 | 22.8472 | 50.1149 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33627 | 16.6861 | 21.8417 | 3.4549 | 0.33847 | 1.5612 | 1.2895 | 1.5013 | 1.0055
2012-10-30 23:21 | 26.1039 | 23.4101 | 23.1464 | 23.3062 | 22.8664 | 50.1247 | 0.006744 | 0.32633 | 0.002201 | 48.3876 | 0.14197 | 2.369 | 0.33632 | 16.6872 | 21.8088 | 3.4556 | 0.33853 | 1.6013 | 1.3376 | 1.4974 | 1.0576
2012-10-30 23:21 | 26.1069 | 23.4251 | 23.1574 | 23.3852 | 22.8174 | 50.1091 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33627 | 16.686 | 21.892 | 3.4545 | 0.33847 | 1.5331 | 1.2654 | 1.4932 | 0.9254
2012-10-30 23:22 | 26.1009 | 23.3832 | 23.1434 | 23.3392 | 22.8514 | 50.1224 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33609 | 16.6867 | 21.8379 | 3.4554 | 0.33828 | 1.5453 | 1.3055 | 1.5013 | 1.0135
2012-10-30 23:22 | 26.0927 | 23.4429 | 23.1751 | 23.3909 | 22.8512 | 50.1166 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6864 | 21.8818 | 3.455 | 0.33835 | 1.5611 | 1.2933 | 1.5091 | 0.9694
2012-10-30 23:22 | 26.0934 | 23.4316 | 23.1319 | 23.3277 | 22.8439 | 50.1224 | 0.006713 | 0.32628 | 0.00219 | 48.6046 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6871 | 21.8263 | 3.4554 | 0.33835 | 1.6053 | 1.3056 | 1.5014 | 1.0176
2012-10-30 23:22 | 26.1009 | 23.4311 | 23.1394 | 23.3832 | 22.8794 | 50.1109 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6866 | 21.8419 | 3.4546 | 0.33835 | 1.5892 | 1.2975 | 1.5413 | 1.0375
2012-10-30 23:22 | 26.1032 | 23.4733 | 23.1377 | 23.3575 | 22.8497 | 50.1213 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6871 | 21.8522 | 3.4554 | 0.33835 | 1.6211 | 1.2855 | 1.5053 | 0.9975
2012-10-30 23:22 | 26.1017 | 23.4439 | 23.1242 | 23.376 | 22.8442 | 50.1311 | 0.006716 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5873 | 0.14197 | 2.369 | 0.33634 | 16.6864 | 21.8306 | 3.456 | 0.33853 | 1.6133 | 1.2936 | 1.5454 | 1.0136
2012-10-30 23:22 | 26.0949 | 23.4611 | 23.1454 | 23.3572 | 22.8094 | 50.127 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33673 | 16.6859 | 21.8158 | 3.4558 | 0.33892 | 1.6453 | 1.3296 | 1.5414 | 0.9936
2012-10-30 23:22 | 26.0875 | 23.4576 | 23.1459 | 23.3658 | 22.798 | 50.1195 | 0.006744 | 0.32625 | 0.0022 | 48.3769 | 0.14203 | 2.37 | 0.33662 | 16.6863 | 21.8485 | 3.4552 | 0.33882 | 1.6091 | 1.2974 | 1.5173 | 0.9495
2012-10-30 23:22 | 26.0942 | 23.4763 | 23.1367 | 23.3605 | 22.8007 | 50.1155 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33617 | 16.6865 | 21.8352 | 3.455 | 0.33837 | 1.6411 | 1.3015 | 1.5253 | 0.9655
2012-10-30 23:22 | 26.0942 | 23.4564 | 23.0967 | 23.4004 | 22.8327 | 50.1132 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6869 | 21.8312 | 3.4548 | 0.33831 | 1.6252 | 1.2655 | 1.5692 | 1.0015
2012-10-30 23:22 | 26.0875 | 23.4257 | 23.102 | 23.3618 | 22.818 | 50.1184 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.14194 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6877 | 21.8124 | 3.4552 | 0.33842 | 1.6133 | 1.2896 | 1.5494 | 1.0056
2012-10-30 23:22 | 26.0964 | 23.4825 | 23.1548 | 23.3627 | 22.8429 | 50.1172 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33611 | 16.6868 | 21.8534 | 3.4551 | 0.3383 | 1.6291 | 1.3014 | 1.5093 | 0.9895
2012-10-30 23:22 | 26.089 | 23.4951 | 23.1634 | 23.3633 | 22.8435 | 50.1149 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.1419 | 2.3678 | 0.336 | 16.6861 | 21.8179 | 3.4549 | 0.3382 | 1.6772 | 1.3455 | 1.5454 | 1.0256
2012-10-30 23:22 | 26.0867 | 23.4848 | 23.0972 | 23.3769 | 22.8652 | 50.1091 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33594 | 16.6865 | 21.8517 | 3.4545 | 0.33813 | 1.6331 | 1.2455 | 1.5252 | 1.0135
2012-10-30 23:22 | 26.0905 | 23.4247 | 23.137 | 23.3847 | 22.809 | 50.123 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.1419 | 2.3677 | 0.33598 | 16.6861 | 21.8034 | 3.4555 | 0.33817 | 1.6213 | 1.3336 | 1.5813 | 1.0056
2012-10-30 23:22 | 26.089 | 23.4472 | 23.0875 | 23.3433 | 22.8635 | 50.1224 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33613 | 16.6865 | 21.858 | 3.4554 | 0.33832 | 1.5892 | 1.2295 | 1.4853 | 1.0055
2012-10-30 23:22 | 26.089 | 23.4392 | 23.1355 | 23.3593 | 22.8355 | 50.1126 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33617 | 16.6853 | 21.8821 | 3.4548 | 0.33837 | 1.5571 | 1.2534 | 1.4772 | 0.9534
2012-10-30 23:22 | 26.086 | 23.4442 | 23.1285 | 23.3802 | 22.8365 | 50.1149 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14196 | 2.3686 | 0.33625 | 16.6857 | 21.8109 | 3.4549 | 0.33844 | 1.6333 | 1.3176 | 1.5693 | 1.0256
2012-10-30 23:22 | 26.0867 | 23.4848 | 23.0852 | 23.361 | 22.8812 | 50.119 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33635 | 16.6865 | 21.8317 | 3.4552 | 0.33855 | 1.6531 | 1.2535 | 1.5293 | 1.0495
2012-10-30 23:22 | 26.0792 | 23.4493 | 23.1297 | 23.3655 | 22.8377 | 50.1039 | 0.006741 | 0.32634 | 0.0022 | 48.4114 | 0.142 | 2.3693 | 0.33644 | 16.6855 | 21.8282 | 3.4542 | 0.33864 | 1.6211 | 1.3015 | 1.5373 | 1.0095
2012-10-30 23:22 | 26.0837 | 23.4578 | 23.1102 | 23.358 | 22.8662 | 50.1149 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14196 | 2.3686 | 0.33626 | 16.6847 | 21.8327 | 3.4549 | 0.33846 | 1.6251 | 1.2775 | 1.5253 | 1.0335
2012-10-30 23:22 | 26.0837 | 23.4379 | 23.1701 | 23.358 | 22.8342 | 50.1149 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33618 | 16.6874 | 21.8407 | 3.4549 | 0.33837 | 1.5972 | 1.3294 | 1.5173 | 0.9935
2012-10-30 23:22 | 26.08 | 23.4781 | 23.1464 | 23.3702 | 22.8785 | 50.119 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.1419 | 2.368 | 0.33603 | 16.6874 | 21.817 | 3.4552 | 0.33823 | 1.6611 | 1.3294 | 1.5532 | 1.0615
2012-10-30 23:22 | 26.089 | 23.4631 | 23.1155 | 23.3992 | 22.8195 | 50.1224 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33615 | 16.6855 | 21.85 | 3.4554 | 0.33835 | 1.6131 | 1.2655 | 1.5492 | 0.9695
2012-10-30 23:22 | 26.0897 | 23.4918 | 23.1162 | 23.376 | 22.8922 | 50.1126 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33617 | 16.6864 | 21.8066 | 3.4548 | 0.33837 | 1.6852 | 1.3096 | 1.5694 | 1.0856
2012-10-30 23:22 | 26.0867 | 23.4409 | 23.1092 | 23.3769 | 22.8452 | 50.1161 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33596 | 16.6864 | 21.8437 | 3.455 | 0.33816 | 1.5972 | 1.2655 | 1.5332 | 1.0015
2012-10-30 23:23 | 26.0867 | 23.4489 | 23.1252 | 23.3969 | 22.8452 | 50.1132 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33591 | 16.6875 | 21.8237 | 3.4548 | 0.33811 | 1.6252 | 1.3015 | 1.5732 | 1.0215
2012-10-30 23:23 | 26.083 | 23.4651 | 23.0895 | 23.3653 | 22.8375 | 50.1149 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6865 | 21.828 | 3.4549 | 0.33827 | 1.6371 | 1.2615 | 1.5373 | 1.0095
2012-10-30 23:23 | 26.0717 | 23.4418 | 23.0782 | 23.334 | 22.8302 | 50.1178 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6872 | 21.8327 | 3.4551 | 0.33826 | 1.6091 | 1.2455 | 1.5013 | 0.9975
2012-10-30 23:23 | 26.0807 | 23.4748 | 23.1391 | 23.3749 | 22.8672 | 50.1207 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6861 | 21.8337 | 3.4553 | 0.33836 | 1.6411 | 1.3054 | 1.5412 | 1.0335
2012-10-30 23:23 | 26.0792 | 23.4693 | 23.1297 | 23.3535 | 22.8497 | 50.1218 | 0.006744 | 0.32633 | 0.002201 | 48.3876 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33623 | 16.6857 | 21.8362 | 3.4554 | 0.33843 | 1.6331 | 1.2935 | 1.5173 | 1.0135
2012-10-30 23:23 | 26.0815 | 23.5036 | 23.1359 | 23.3757 | 22.872 | 50.1178 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14195 | 2.3685 | 0.33622 | 16.6852 | 21.8505 | 3.4551 | 0.33842 | 1.6531 | 1.2854 | 1.5252 | 1.0215
2012-10-30 23:23 | 26.0762 | 23.4663 | 23.1306 | 23.3864 | 22.8587 | 50.1126 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33617 | 16.6876 | 21.8533 | 3.4548 | 0.33836 | 1.613 | 1.2773 | 1.5331 | 1.0054
2012-10-30 23:23 | 26.0687 | 23.4468 | 23.1192 | 23.3829 | 22.8152 | 50.1143 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14197 | 2.369 | 0.33632 | 16.6871 | 21.8377 | 3.4549 | 0.33852 | 1.6091 | 1.2815 | 1.5452 | 0.9775
2012-10-30 23:23 | 26.0717 | 23.4618 | 23.1501 | 23.4019 | 22.8542 | 50.1184 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33624 | 16.6875 | 21.8367 | 3.4552 | 0.33843 | 1.6251 | 1.3134 | 1.5652 | 1.0175
2012-10-30 23:23 | 26.0643 | 23.4704 | 23.1427 | 23.3785 | 22.8308 | 50.1172 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14194 | 2.3682 | 0.33614 | 16.6847 | 21.8374 | 3.4551 | 0.33833 | 1.633 | 1.3053 | 1.5411 | 0.9934
2012-10-30 23:23 | 26.0702 | 23.4803 | 23.0927 | 23.3405 | 22.8327 | 50.1178 | 0.006754 | 0.32634 | 0.002204 | 48.3182 | 0.14191 | 2.3683 | 0.33609 | 16.6884 | 21.8352 | 3.4551 | 0.3383 | 1.6451 | 1.2575 | 1.5053 | 0.9975
2012-10-30 23:23 | 26.0673 | 23.4734 | 23.1417 | 23.3775 | 22.8418 | 50.1143 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33612 | 16.6873 | 21.8604 | 3.4549 | 0.33832 | 1.613 | 1.2813 | 1.5171 | 0.9814
2012-10-30 23:23 | 26.0613 | 23.5193 | 23.1038 | 23.3156 | 22.8198 | 50.1178 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14194 | 2.3682 | 0.33614 | 16.6854 | 21.8103 | 3.4551 | 0.33833 | 1.709 | 1.2935 | 1.5053 | 1.0095
2012-10-30 23:23 | 26.0643 | 23.4424 | 23.1108 | 23.3665 | 22.8268 | 50.127 | 0.006713 | 0.32624 | 0.00219 | 48.5982 | 0.14192 | 2.3683 | 0.3361 | 16.6881 | 21.8333 | 3.4558 | 0.33829 | 1.6091 | 1.2775 | 1.5332 | 0.9935
2012-10-30 23:23 | 26.0628 | 23.4849 | 23.1053 | 23.369 | 22.9013 | 50.119 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6869 | 21.8038 | 3.4552 | 0.3383 | 1.6811 | 1.3015 | 1.5652 | 1.0975
2012-10-30 23:23 | 26.0575 | 23.5075 | 23.1119 | 23.3597 | 22.82 | 50.1184 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33619 | 16.6854 | 21.8225 | 3.4552 | 0.33838 | 1.685 | 1.2894 | 1.5372 | 0.9975
2012-10-30 23:23 | 26.0605 | 23.4906 | 23.1269 | 23.3827 | 22.835 | 50.1282 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14198 | 2.3694 | 0.3364 | 16.6882 | 21.8295 | 3.4558 | 0.33859 | 1.6611 | 1.2974 | 1.5532 | 1.0055
2012-10-30 23:23 | 26.0643 | 23.4744 | 23.1028 | 23.3545 | 22.8348 | 50.1178 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.687 | 21.8414 | 3.4551 | 0.33841 | 1.633 | 1.2614 | 1.5131 | 0.9934
2012-10-30 23:23 | 26.0673 | 23.4494 | 23.1098 | 23.3815 | 22.8458 | 50.108 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6866 | 21.8404 | 3.4544 | 0.33834 | 1.609 | 1.2694 | 1.5411 | 1.0054
2012-10-30 23:23 | 26.0665 | 23.4846 | 23.101 | 23.4047 | 22.885 | 50.1149 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33614 | 16.6875 | 21.7954 | 3.4549 | 0.33833 | 1.6892 | 1.3056 | 1.6093 | 1.0896
2012-10-30 23:23 | 26.0628 | 23.4609 | 23.1212 | 23.393 | 22.8493 | 50.1184 | 0.006713 | 0.3263 | 0.00219 | 48.6067 | 0.14187 | 2.3677 | 0.33591 | 16.6888 | 21.8479 | 3.4552 | 0.3381 | 1.613 | 1.2733 | 1.5451 | 1.0014
2012-10-30 23:23 | 26.0568 | 23.4349 | 23.1073 | 23.383 | 22.8393 | 50.1097 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33585 | 16.6879 | 21.7978 | 3.4546 | 0.33804 | 1.6371 | 1.3095 | 1.5852 | 1.0415
2012-10-30 23:23 | 26.062 | 23.4641 | 23.0725 | 23.3842 | 22.8565 | 50.1114 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14188 | 2.3675 | 0.33589 | 16.6871 | 21.8431 | 3.4547 | 0.33808 | 1.621 | 1.2294 | 1.5411 | 1.0134
2012-10-30 23:23 | 26.0628 | 23.4569 | 23.1093 | 23.3411 | 22.8533 | 50.1155 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33602 | 16.6869 | 21.8078 | 3.455 | 0.33821 | 1.6491 | 1.3015 | 1.5333 | 1.0455
2012-10-30 23:23 | 26.0605 | 23.4626 | 23.095 | 23.3627 | 22.835 | 50.1068 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14196 | 2.3684 | 0.33623 | 16.6832 | 21.8295 | 3.4544 | 0.33843 | 1.6331 | 1.2655 | 1.5332 | 1.0055
2012-10-30 23:23 | 26.068 | 23.4461 | 23.1344 | 23.3782 | 22.8705 | 50.1143 | 0.006713 | 0.32636 | 0.002191 | 48.6154 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33619 | 16.6858 | 21.8491 | 3.4549 | 0.33838 | 1.597 | 1.2853 | 1.5291 | 1.0214
2012-10-30 23:24 | 26.0583 | 23.4444 | 23.1088 | 23.4005 | 22.8288 | 50.123 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6856 | 21.8193 | 3.4555 | 0.33834 | 1.6251 | 1.2895 | 1.5812 | 1.0095
2012-10-30 23:24 | 26.074 | 23.4561 | 23.1444 | 23.3842 | 22.8645 | 50.1201 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33603 | 16.6852 | 21.8711 | 3.4553 | 0.33823 | 1.585 | 1.2733 | 1.5131 | 0.9934
2012-10-30 23:24 | 26.074 | 23.4402 | 23.1205 | 23.3642 | 22.8325 | 50.1143 | 0.006738 | 0.32637 | 0.002199 | 48.4372 | 0.14193 | 2.3682 | 0.33613 | 16.6857 | 21.8751 | 3.4549 | 0.33833 | 1.5651 | 1.2454 | 1.4891 | 0.9574
2012-10-30 23:24 | 26.074 | 23.4561 | 23.1324 | 23.3802 | 22.8405 | 50.108 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.1419 | 2.368 | 0.33603 | 16.6876 | 21.8551 | 3.4544 | 0.33823 | 1.601 | 1.2773 | 1.5251 | 0.9854
2012-10-30 23:24 | 26.0725 | 23.4307 | 23.1469 | 23.3348 | 22.863 | 50.1005 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14193 | 2.3681 | 0.33609 | 16.6852 | 21.8415 | 3.4539 | 0.33829 | 1.5892 | 1.3054 | 1.4933 | 1.0215
2012-10-30 23:24 | 26.0717 | 23.4299 | 23.1261 | 23.3779 | 22.8262 | 50.1213 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6858 | 21.8407 | 3.4554 | 0.33827 | 1.5892 | 1.2854 | 1.5372 | 0.9855
2012-10-30 23:24 | 26.0702 | 23.4803 | 23.1566 | 23.3844 | 22.8567 | 50.1207 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6861 | 21.8312 | 3.4553 | 0.33841 | 1.6491 | 1.3254 | 1.5532 | 1.0255
2012-10-30 23:24 | 26.0762 | 23.4903 | 23.1267 | 23.3864 | 22.8947 | 50.1091 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33637 | 16.6868 | 21.8372 | 3.4545 | 0.33857 | 1.6531 | 1.2895 | 1.5492 | 1.0575
2012-10-30 23:24 | 26.0755 | 23.4816 | 23.1379 | 23.3737 | 22.854 | 50.119 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.142 | 2.3694 | 0.33646 | 16.686 | 21.8245 | 3.4552 | 0.33866 | 1.6571 | 1.3134 | 1.5492 | 1.0295
2012-10-30 23:24 | 26.0732 | 23.4833 | 23.1556 | 23.4034 | 22.8557 | 50.1138 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33651 | 16.6869 | 21.8663 | 3.4548 | 0.33871 | 1.617 | 1.2893 | 1.5371 | 0.9894
2012-10-30 23:24 | 26.0717 | 23.4538 | 23.1461 | 23.4339 | 22.8662 | 50.1126 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.142 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6867 | 21.8448 | 3.4548 | 0.33867 | 1.609 | 1.3013 | 1.5891 | 1.0214
2012-10-30 23:24 | 26.0702 | 23.4723 | 23.1366 | 23.3724 | 22.8687 | 50.1091 | 0.006741 | 0.32633 | 0.0022 | 48.4091 | 0.1419 | 2.3677 | 0.33597 | 16.6859 | 21.8553 | 3.4545 | 0.33817 | 1.617 | 1.2813 | 1.5171 | 1.0134
2012-10-30 23:24 | 26.068 | 23.4821 | 23.1224 | 23.3902 | 22.8465 | 50.1045 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14186 | 2.3671 | 0.33579 | 16.6865 | 21.829 | 3.4542 | 0.33799 | 1.6531 | 1.2934 | 1.5612 | 1.0175
2012-10-30 23:24 | 26.065 | 23.4631 | 23.1674 | 23.3752 | 22.8755 | 50.0999 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14182 | 2.3667 | 0.33565 | 16.688 | 21.8661 | 3.4539 | 0.33785 | 1.597 | 1.3013 | 1.5091 | 1.0094
2012-10-30 23:24 | 26.0635 | 23.4496 | 23.1339 | 23.3577 | 22.894 | 50.1051 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14183 | 2.3669 | 0.33571 | 16.6885 | 21.8366 | 3.4542 | 0.3379 | 1.613 | 1.2973 | 1.5211 | 1.0574
2012-10-30 23:24 | 26.0628 | 23.4729 | 23.1133 | 23.377 | 22.8693 | 50.1091 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14186 | 2.3675 | 0.33585 | 16.6887 | 21.88 | 3.4545 | 0.33804 | 1.5929 | 1.2333 | 1.497 | 0.9893
2012-10-30 23:24 | 26.0725 | 23.4586 | 23.1789 | 23.4267 | 22.883 | 50.0993 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33582 | 16.6883 | 21.8536 | 3.4538 | 0.33802 | 1.605 | 1.3253 | 1.5731 | 1.0294
2012-10-30 23:24 | 26.0658 | 23.4759 | 23.1482 | 23.368 | 22.8563 | 50.1068 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14184 | 2.3669 | 0.33573 | 16.6865 | 21.891 | 3.4544 | 0.33792 | 1.5849 | 1.2572 | 1.477 | 0.9653
2012-10-30 23:24 | 26.0598 | 23.4579 | 23.1462 | 23.378 | 22.8303 | 50.101 | 0.006732 | 0.32624 | 0.002196 | 48.4611 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33583 | 16.6866 | 21.873 | 3.454 | 0.33803 | 1.5849 | 1.2732 | 1.505 | 0.9573
2012-10-30 23:24 | 26.0643 | 23.4944 | 23.1547 | 23.3825 | 22.8668 | 50.1143 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.1419 | 2.3677 | 0.33597 | 16.6858 | 21.8574 | 3.4549 | 0.33816 | 1.637 | 1.2973 | 1.5251 | 1.0094
2012-10-30 23:24 | 26.0605 | 23.4506 | 23.1429 | 23.3827 | 22.843 | 50.1074 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33616 | 16.6844 | 21.8656 | 3.4544 | 0.33836 | 1.585 | 1.2773 | 1.5171 | 0.9774
2012-10-30 23:24 | 26.0605 | 23.4866 | 23.1309 | 23.3827 | 22.835 | 50.1086 | 0.00671 | 0.3263 | 0.002189 | 48.6285 | 0.14197 | 2.369 | 0.33633 | 16.6866 | 21.8295 | 3.4545 | 0.33852 | 1.6571 | 1.3014 | 1.5532 | 1.0055
2012-10-30 23:24 | 26.056 | 23.4621 | 23.1424 | 23.3742 | 22.8065 | 50.1103 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14198 | 2.3688 | 0.33631 | 16.6839 | 21.825 | 3.4546 | 0.33851 | 1.6371 | 1.3174 | 1.5492 | 0.9815
2012-10-30 23:24 | 26.0628 | 23.4489 | 23.1212 | 23.4329 | 22.8813 | 50.1028 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6868 | 21.8679 | 3.4541 | 0.33842 | 1.581 | 1.2533 | 1.565 | 1.0134
2012-10-30 23:24 | 26.0575 | 23.4476 | 23.1679 | 23.3557 | 22.864 | 50.097 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33658 | 16.6866 | 21.8265 | 3.4537 | 0.33877 | 1.6211 | 1.3414 | 1.5292 | 1.0375
2012-10-30 23:24 | 26.056 | 23.4381 | 23.1144 | 23.3982 | 22.8505 | 50.1051 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14205 | 2.3702 | 0.3367 | 16.6853 | 21.805 | 3.4542 | 0.3389 | 1.6331 | 1.3094 | 1.5932 | 1.0455
2012-10-30 23:24 | 26.0523 | 23.4664 | 23.1427 | 23.3865 | 22.8508 | 50.108 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6855 | 21.8133 | 3.4544 | 0.33889 | 1.6531 | 1.3294 | 1.5732 | 1.0375
2012-10-30 23:25 | 26.056 | 23.4621 | 23.1624 | 23.3622 | 22.8305 | 50.1045 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33678 | 16.6853 | 21.805 | 3.4542 | 0.33898 | 1.6571 | 1.3574 | 1.5572 | 1.0255
2012-10-30 23:25 | 26.059 | 23.4691 | 23.1374 | 23.3532 | 22.8575 | 50.1016 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33674 | 16.6863 | 21.8401 | 3.454 | 0.33893 | 1.629 | 1.2973 | 1.5131 | 1.0174
2012-10-30 23:25 | 26.0583 | 23.4804 | 23.1327 | 23.3326 | 22.8488 | 50.1045 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6859 | 21.8073 | 3.4542 | 0.33871 | 1.6731 | 1.3254 | 1.5253 | 1.0415
2012-10-30 23:25 | 26.0665 | 23.4766 | 23.1209 | 23.4366 | 22.845 | 50.1097 | 0.006747 | 0.32622 | 0.002201 | 48.3511 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6868 | 21.8436 | 3.4546 | 0.33873 | 1.633 | 1.2773 | 1.593 | 1.0014
2012-10-30 23:25 | 26.0463 | 23.4604 | 23.1407 | 23.3645 | 22.8448 | 50.112 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33636 | 16.6867 | 21.7833 | 3.4547 | 0.33855 | 1.6771 | 1.3574 | 1.5812 | 1.0615
2012-10-30 23:25 | 26.0493 | 23.4594 | 23.1157 | 23.3795 | 22.8678 | 50.0981 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33635 | 16.6864 | 21.8264 | 3.4538 | 0.33855 | 1.633 | 1.2893 | 1.5531 | 1.0414
2012-10-30 23:25 | 26.0568 | 23.4709 | 23.1592 | 23.355 | 22.9073 | 50.0964 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33641 | 16.6865 | 21.8539 | 3.4536 | 0.33861 | 1.617 | 1.3053 | 1.5011 | 1.0534
2012-10-30 23:25 | 26.0545 | 23.4806 | 23.1249 | 23.3847 | 22.893 | 50.1005 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33657 | 16.6868 | 21.8235 | 3.4539 | 0.33876 | 1.6571 | 1.3014 | 1.5612 | 1.0695
2012-10-30 23:25 | 26.0493 | 23.4594 | 23.1517 | 23.3675 | 22.8678 | 50.1051 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33657 | 16.687 | 21.8264 | 3.4542 | 0.33876 | 1.633 | 1.3253 | 1.5411 | 1.0414
2012-10-30 23:25 | 26.056 | 23.4501 | 23.1584 | 23.3702 | 22.8865 | 50.0935 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6865 | 21.8611 | 3.4534 | 0.33883 | 1.589 | 1.2973 | 1.5091 | 1.0254
2012-10-30 23:25 | 26.0418 | 23.4399 | 23.1162 | 23.372 | 22.8603 | 50.1068 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6856 | 21.8028 | 3.4544 | 0.33886 | 1.6371 | 1.3134 | 1.5692 | 1.0575
2012-10-30 23:25 | 26.0441 | 23.4622 | 23.1305 | 23.3903 | 22.8706 | 50.1051 | 0.00671 | 0.32633 | 0.00219 | 48.6328 | 0.1421 | 2.3709 | 0.33689 | 16.685 | 21.757 | 3.4542 | 0.33908 | 1.7052 | 1.3735 | 1.6333 | 1.1136
2012-10-30 23:25 | 26.0455 | 23.4716 | 23.1199 | 23.4077 | 22.864 | 50.097 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6851 | 21.8025 | 3.4537 | 0.33895 | 1.6691 | 1.3174 | 1.6052 | 1.0615
2012-10-30 23:25 | 26.0508 | 23.5168 | 23.1292 | 23.405 | 22.8813 | 50.0953 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33659 | 16.687 | 21.7797 | 3.4536 | 0.33877 | 1.7371 | 1.3495 | 1.6253 | 1.1016
2012-10-30 23:25 | 26.0478 | 23.4379 | 23.1622 | 23.366 | 22.8823 | 50.0958 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14202 | 2.37 | 0.33658 | 16.6875 | 21.7807 | 3.4536 | 0.33877 | 1.6572 | 1.3815 | 1.5853 | 1.1016
2012-10-30 23:25 | 26.0485 | 23.4626 | 23.1509 | 23.3667 | 22.871 | 50.1045 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14205 | 2.3705 | 0.33672 | 16.6878 | 21.8175 | 3.4542 | 0.33892 | 1.6451 | 1.3334 | 1.5492 | 1.0535
2012-10-30 23:25 | 26.0515 | 23.4776 | 23.1699 | 23.3777 | 22.862 | 50.0958 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14209 | 2.3711 | 0.33692 | 16.6876 | 21.8045 | 3.4536 | 0.33911 | 1.6731 | 1.3654 | 1.5732 | 1.0575
2012-10-30 23:25 | 26.0433 | 23.4813 | 23.1497 | 23.3695 | 22.8538 | 50.0929 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14205 | 2.3705 | 0.33674 | 16.6878 | 21.8244 | 3.4534 | 0.33893 | 1.6569 | 1.3253 | 1.5451 | 1.0294
2012-10-30 23:25 | 26.0411 | 23.4752 | 23.1355 | 23.3553 | 22.8276 | 50.1005 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14204 | 2.37 | 0.33663 | 16.686 | 21.762 | 3.4539 | 0.33882 | 1.7132 | 1.3735 | 1.5933 | 1.0656
2012-10-30 23:25 | 26.0463 | 23.4284 | 23.1327 | 23.4005 | 22.8568 | 50.0947 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14202 | 2.3699 | 0.33657 | 16.6876 | 21.8234 | 3.4535 | 0.33877 | 1.605 | 1.3093 | 1.5771 | 1.0334
2012-10-30 23:25 | 26.0418 | 23.4479 | 23.1562 | 23.388 | 22.8643 | 50.0906 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6848 | 21.8028 | 3.4532 | 0.33889 | 1.6451 | 1.3534 | 1.5852 | 1.0615
2012-10-30 23:25 | 26.0396 | 23.4657 | 23.158 | 23.3778 | 22.8141 | 50.0808 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.142 | 2.3696 | 0.33649 | 16.6875 | 21.8046 | 3.4526 | 0.33869 | 1.6611 | 1.3534 | 1.5732 | 1.0095
2012-10-30 23:25 | 26.056 | 23.4861 | 23.1184 | 23.3942 | 22.8825 | 50.0958 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.14199 | 2.3692 | 0.33641 | 16.6855 | 21.8611 | 3.4536 | 0.33861 | 1.625 | 1.2573 | 1.5331 | 1.0214
2012-10-30 23:25 | 26.0411 | 23.4672 | 23.1475 | 23.3593 | 22.8636 | 50.1005 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14192 | 2.3679 | 0.33607 | 16.6847 | 21.8262 | 3.4539 | 0.33826 | 1.641 | 1.3213 | 1.5331 | 1.0374
2012-10-30 23:25 | 26.0403 | 23.4184 | 23.1427 | 23.3665 | 22.8468 | 50.1068 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33594 | 16.6868 | 21.8454 | 3.4544 | 0.33814 | 1.573 | 1.2973 | 1.5211 | 1.0014
2012-10-30 23:25 | 26.0523 | 23.4664 | 23.1507 | 23.3985 | 22.8788 | 50.1074 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14193 | 2.3682 | 0.33612 | 16.6854 | 21.8414 | 3.4544 | 0.33832 | 1.625 | 1.3093 | 1.5571 | 1.0374
2012-10-30 23:26 | 26.0478 | 23.4659 | 23.1342 | 23.39 | 22.8543 | 50.0849 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14187 | 2.3675 | 0.33588 | 16.688 | 21.7928 | 3.4529 | 0.33807 | 1.6731 | 1.3414 | 1.5972 | 1.0615
2012-10-30 23:26 | 26.0478 | 23.4858 | 23.1502 | 23.35 | 22.8703 | 50.0953 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33584 | 16.6877 | 21.8329 | 3.4536 | 0.33804 | 1.6529 | 1.3173 | 1.5171 | 1.0374
2012-10-30 23:26 | 26.05 | 23.4321 | 23.1924 | 23.3642 | 22.8805 | 50.0987 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.6876 | 21.8752 | 3.4538 | 0.33802 | 1.5569 | 1.3172 | 1.489 | 1.0053
2012-10-30 23:26 | 26.0523 | 23.4464 | 23.1587 | 23.3785 | 22.8708 | 50.0947 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.14186 | 2.3669 | 0.33576 | 16.6851 | 21.8655 | 3.4535 | 0.33795 | 1.5809 | 1.2932 | 1.513 | 1.0053
2012-10-30 23:26 | 26.05 | 23.4321 | 23.1444 | 23.3842 | 22.8565 | 50.1016 | 0.006744 | 0.32634 | 0.002201 | 48.3898 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33597 | 16.6875 | 21.8672 | 3.454 | 0.33817 | 1.5649 | 1.2772 | 1.517 | 0.9893
2012-10-30 23:26 | 26.0493 | 23.4474 | 23.1637 | 23.4194 | 22.8518 | 50.1068 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14194 | 2.3686 | 0.3362 | 16.6865 | 21.8945 | 3.4544 | 0.3384 | 1.5529 | 1.2692 | 1.5249 | 0.9573
2012-10-30 23:26 | 26.053 | 23.4471 | 23.1314 | 23.3552 | 22.8835 | 50.0918 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14198 | 2.369 | 0.33634 | 16.6853 | 21.8541 | 3.4533 | 0.33854 | 1.593 | 1.2773 | 1.5011 | 1.0294
2012-10-30 23:26 | 26.056 | 23.4541 | 23.1824 | 23.4022 | 22.8705 | 50.0924 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33612 | 16.6872 | 21.825 | 3.4534 | 0.33831 | 1.6291 | 1.3574 | 1.5772 | 1.0455
2012-10-30 23:26 | 26.0598 | 23.4739 | 23.1542 | 23.39 | 22.8543 | 50.0981 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14191 | 2.368 | 0.33603 | 16.6868 | 21.8569 | 3.4538 | 0.33822 | 1.617 | 1.2973 | 1.5331 | 0.9974
2012-10-30 23:26 | 26.0575 | 23.4756 | 23.1479 | 23.3677 | 22.86 | 50.0964 | 0.006741 | 0.3262 | 0.002199 | 48.3899 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33634 | 16.6873 | 21.8466 | 3.4536 | 0.33854 | 1.629 | 1.3013 | 1.5211 | 1.0134
2012-10-30 23:26 | 26.0553 | 23.4414 | 23.1617 | 23.3935 | 22.8738 | 50.0895 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.14203 | 2.3697 | 0.33656 | 16.6847 | 21.8364 | 3.4532 | 0.33876 | 1.605 | 1.3253 | 1.5571 | 1.0374
2012-10-30 23:26 | 26.0575 | 23.4716 | 23.1679 | 23.3917 | 22.888 | 50.0935 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14205 | 2.3703 | 0.3367 | 16.686 | 21.8346 | 3.4534 | 0.3389 | 1.637 | 1.3333 | 1.5571 | 1.0534
2012-10-30 23:26 | 26.0598 | 23.426 | 23.1942 | 23.382 | 22.8863 | 50.0866 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14207 | 2.3705 | 0.33679 | 16.6856 | 21.8609 | 3.453 | 0.33898 | 1.5651 | 1.3333 | 1.5211 | 1.0254
2012-10-30 23:26 | 26.056 | 23.4102 | 23.1744 | 23.3742 | 22.9065 | 50.0941 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14207 | 2.3706 | 0.33679 | 16.6857 | 21.8371 | 3.4535 | 0.33898 | 1.5731 | 1.3373 | 1.5371 | 1.0694
2012-10-30 23:26 | 26.0485 | 23.4466 | 23.1669 | 23.3827 | 22.843 | 50.1005 | 0.006729 | 0.32621 | 0.002195 | 48.4784 | 0.14206 | 2.3703 | 0.33672 | 16.6848 | 21.8456 | 3.4539 | 0.33892 | 1.601 | 1.3213 | 1.5371 | 0.9974
2012-10-30 23:26 | 26.0508 | 23.4329 | 23.1772 | 23.4209 | 22.8933 | 50.0935 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14206 | 2.3704 | 0.33673 | 16.6859 | 21.8519 | 3.4534 | 0.33892 | 1.581 | 1.3253 | 1.569 | 1.0414
2012-10-30 23:26 | 26.0628 | 23.417 | 23.2252 | 23.425 | 22.8973 | 50.0889 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.14204 | 2.3703 | 0.33669 | 16.6875 | 21.8599 | 3.4531 | 0.33888 | 1.5571 | 1.3653 | 1.5651 | 1.0374
2012-10-30 23:26 | 26.0613 | 23.4434 | 23.1717 | 23.3955 | 22.8638 | 50.0958 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33663 | 16.6846 | 21.8504 | 3.4536 | 0.33882 | 1.593 | 1.3213 | 1.5451 | 1.0134
2012-10-30 23:26 | 26.0553 | 23.4574 | 23.1977 | 23.3975 | 22.8778 | 50.0912 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.14201 | 2.3696 | 0.3365 | 16.6864 | 21.8484 | 3.4533 | 0.3387 | 1.609 | 1.3493 | 1.5491 | 1.0294
2012-10-30 23:26 | 26.0575 | 23.4516 | 23.1359 | 23.3717 | 22.868 | 50.0941 | 0.006729 | 0.32646 | 0.002197 | 48.5148 | 0.14207 | 2.3704 | 0.33676 | 16.6845 | 21.8586 | 3.4535 | 0.33896 | 1.593 | 1.2773 | 1.5131 | 1.0094
2012-10-30 23:26 | 26.0673 | 23.4614 | 23.1777 | 23.3655 | 22.8658 | 50.0854 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6865 | 21.8363 | 3.4529 | 0.33873 | 1.6251 | 1.3414 | 1.5292 | 1.0295
2012-10-30 23:26 | 26.0635 | 23.4696 | 23.2059 | 23.4097 | 22.89 | 50.0999 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33648 | 16.6854 | 21.8366 | 3.4539 | 0.33868 | 1.633 | 1.3693 | 1.5731 | 1.0534
2012-10-30 23:26 | 26.0695 | 23.4556 | 23.2119 | 23.3677 | 22.844 | 50.0947 | 0.006738 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4243 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33634 | 16.6873 | 21.8506 | 3.4535 | 0.33854 | 1.605 | 1.3613 | 1.5171 | 0.9934
2012-10-30 23:26 | 26.0605 | 23.4506 | 23.1669 | 23.3987 | 22.867 | 50.0964 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14204 | 2.3698 | 0.33662 | 16.6841 | 21.8737 | 3.4536 | 0.33881 | 1.5769 | 1.2932 | 1.525 | 0.9933
2012-10-30 23:26 | 26.062 | 23.4282 | 23.1924 | 23.3842 | 22.8565 | 50.0901 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33662 | 16.6854 | 21.8631 | 3.4532 | 0.33881 | 1.5651 | 1.3293 | 1.5211 | 0.9934
2012-10-30 23:26 | 26.065 | 23.4751 | 23.1674 | 23.4072 | 22.8515 | 50.0964 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14201 | 2.3695 | 0.33649 | 16.6853 | 21.8661 | 3.4536 | 0.33869 | 1.609 | 1.3013 | 1.5411 | 0.9854
2012-10-30 23:26 | 26.0702 | 23.4124 | 23.1486 | 23.3924 | 22.8447 | 50.0912 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33628 | 16.6862 | 21.8954 | 3.4533 | 0.33847 | 1.517 | 1.2532 | 1.497 | 0.9493
2012-10-30 23:27 | 26.0717 | 23.4339 | 23.1701 | 23.3779 | 22.8542 | 50.0958 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6867 | 21.8407 | 3.4536 | 0.3384 | 1.5932 | 1.3294 | 1.5372 | 1.0135
2012-10-30 23:27 | 26.0777 | 23.4518 | 23.1681 | 23.3959 | 22.8602 | 50.0941 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33637 | 16.6856 | 21.8066 | 3.4535 | 0.33856 | 1.6452 | 1.3615 | 1.5893 | 1.0536
2012-10-30 23:27 | 26.0845 | 23.4427 | 23.1949 | 23.4187 | 22.827 | 50.0883 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33625 | 16.6865 | 21.8375 | 3.4531 | 0.33844 | 1.6052 | 1.3574 | 1.5812 | 0.9895
2012-10-30 23:27 | 26.0785 | 23.4526 | 23.1769 | 23.3807 | 22.869 | 50.0906 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6862 | 21.8596 | 3.4532 | 0.33841 | 1.593 | 1.3173 | 1.5211 | 1.0094
2012-10-30 23:27 | 26.0777 | 23.4319 | 23.1441 | 23.3719 | 22.8882 | 50.0866 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33598 | 16.6873 | 21.8548 | 3.453 | 0.33818 | 1.5771 | 1.2893 | 1.5171 | 1.0334
2012-10-30 23:27 | 26.0927 | 23.4668 | 23.1711 | 23.375 | 22.8712 | 50.1016 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33633 | 16.6874 | 21.8818 | 3.454 | 0.33853 | 1.585 | 1.2893 | 1.4932 | 0.9894
2012-10-30 23:27 | 26.0815 | 23.4596 | 23.1839 | 23.4077 | 22.88 | 50.0929 | 0.006725 | 0.32621 | 0.002194 | 48.5072 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33642 | 16.6866 | 21.8626 | 3.4534 | 0.33861 | 1.597 | 1.3213 | 1.5451 | 1.0174
2012-10-30 23:27 | 26.0807 | 23.4149 | 23.1791 | 23.3989 | 22.8432 | 50.0854 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33629 | 16.6869 | 21.8096 | 3.4529 | 0.33848 | 1.6053 | 1.3695 | 1.5893 | 1.0336
2012-10-30 23:27 | 26.0837 | 23.4698 | 23.1821 | 23.3899 | 22.9022 | 50.0958 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14203 | 2.37 | 0.33661 | 16.6871 | 21.8287 | 3.4536 | 0.3388 | 1.6411 | 1.3534 | 1.5612 | 1.0735
2012-10-30 23:27 | 26.0912 | 23.4494 | 23.1976 | 23.3854 | 22.9097 | 50.0877 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6853 | 21.8442 | 3.453 | 0.33872 | 1.6052 | 1.3534 | 1.5412 | 1.0655
2012-10-30 23:27 | 26.0927 | 23.4229 | 23.1551 | 23.3829 | 22.8712 | 50.0797 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14204 | 2.3699 | 0.33661 | 16.685 | 21.8377 | 3.4525 | 0.33881 | 1.5852 | 1.3174 | 1.5452 | 1.0335
2012-10-30 23:27 | 26.0875 | 23.4377 | 23.1539 | 23.3937 | 22.894 | 50.0901 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.686 | 21.8445 | 3.4532 | 0.33872 | 1.5932 | 1.3094 | 1.5492 | 1.0495
2012-10-30 23:27 | 26.0837 | 23.4339 | 23.1821 | 23.3819 | 22.8622 | 50.0901 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6858 | 21.8247 | 3.4532 | 0.33855 | 1.6092 | 1.3574 | 1.5572 | 1.0375
2012-10-30 23:27 | 26.0919 | 23.4421 | 23.1384 | 23.4101 | 22.8784 | 50.0895 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6868 | 21.8529 | 3.4532 | 0.33833 | 1.5892 | 1.2855 | 1.5572 | 1.0255
2012-10-30 23:27 | 26.0897 | 23.4758 | 23.1761 | 23.3959 | 22.8642 | 50.0872 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33598 | 16.6873 | 21.8748 | 3.453 | 0.33818 | 1.601 | 1.3013 | 1.5211 | 0.9894
2012-10-30 23:27 | 26.0912 | 23.4414 | 23.2056 | 23.3974 | 22.8577 | 50.0895 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.687 | 21.8522 | 3.4532 | 0.33835 | 1.5892 | 1.3534 | 1.5452 | 1.0055
2012-10-30 23:27 | 26.089 | 23.4112 | 23.1714 | 23.4352 | 22.8995 | 50.0849 | 0.006719 | 0.32617 | 0.002192 | 48.544 | 0.14195 | 2.3685 | 0.33622 | 16.6852 | 21.8661 | 3.4529 | 0.33841 | 1.5451 | 1.3053 | 1.5691 | 1.0334
2012-10-30 23:27 | 26.089 | 23.4312 | 23.1994 | 23.3832 | 22.9155 | 50.0964 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33594 | 16.6875 | 21.8861 | 3.4536 | 0.33814 | 1.5451 | 1.3133 | 1.4971 | 1.0294
2012-10-30 23:27 | 26.0867 | 23.4688 | 23.2091 | 23.4009 | 22.8972 | 50.0854 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33604 | 16.6856 | 21.8357 | 3.4529 | 0.33823 | 1.6331 | 1.3734 | 1.5652 | 1.0615
2012-10-30 23:27 | 26.083 | 23.4292 | 23.1854 | 23.3932 | 22.9055 | 50.0912 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.1419 | 2.3679 | 0.336 | 16.6874 | 21.852 | 3.4533 | 0.3382 | 1.5772 | 1.3334 | 1.5412 | 1.0535
2012-10-30 23:27 | 26.089 | 23.4312 | 23.1754 | 23.3992 | 22.8915 | 50.0739 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6871 | 21.8821 | 3.4521 | 0.33835 | 1.5491 | 1.2933 | 1.5171 | 1.0094
2012-10-30 23:28 | 26.0964 | 23.4626 | 23.1908 | 23.3827 | 22.8589 | 50.1028 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14197 | 2.3688 | 0.3363 | 16.6855 | 21.9056 | 3.4541 | 0.3385 | 1.557 | 1.2852 | 1.4771 | 0.9533
2012-10-30 23:28 | 26.089 | 23.4591 | 23.1874 | 23.4392 | 22.8595 | 50.0883 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14197 | 2.3688 | 0.3363 | 16.6858 | 21.8901 | 3.4531 | 0.33849 | 1.569 | 1.2973 | 1.5491 | 0.9694
2012-10-30 23:28 | 26.0919 | 23.474 | 23.2023 | 23.4181 | 22.8544 | 50.0918 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14201 | 2.3695 | 0.3365 | 16.6854 | 21.8369 | 3.4533 | 0.33869 | 1.6371 | 1.3654 | 1.5812 | 1.0175
2012-10-30 23:28 | 26.0994 | 23.4576 | 23.1738 | 23.4176 | 22.8819 | 50.0837 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14205 | 2.3701 | 0.33666 | 16.6856 | 21.8805 | 3.4528 | 0.33885 | 1.5771 | 1.2933 | 1.5371 | 1.0014
2012-10-30 23:28 | 26.0919 | 23.462 | 23.1783 | 23.3941 | 22.8584 | 50.0762 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14202 | 2.3696 | 0.33653 | 16.6854 | 21.8489 | 3.4523 | 0.33872 | 1.6131 | 1.3294 | 1.5452 | 1.0095
2012-10-30 23:28 | 26.0949 | 23.465 | 23.1414 | 23.3931 | 22.9014 | 50.0825 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14204 | 2.3701 | 0.33664 | 16.6861 | 21.8319 | 3.4527 | 0.33884 | 1.6331 | 1.3095 | 1.5612 | 1.0695
2012-10-30 23:28 | 26.0994 | 23.4256 | 23.1618 | 23.3976 | 22.8739 | 50.0814 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14201 | 2.3696 | 0.33652 | 16.6858 | 21.8364 | 3.4526 | 0.33872 | 1.5892 | 1.3254 | 1.5612 | 1.0375
2012-10-30 23:28 | 26.0822 | 23.4204 | 23.1366 | 23.4044 | 22.8767 | 50.0825 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33592 | 16.6871 | 21.8272 | 3.4527 | 0.33811 | 1.5932 | 1.3094 | 1.5772 | 1.0495
2012-10-30 23:28 | 26.0912 | 23.4414 | 23.2096 | 23.4134 | 22.8937 | 50.097 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33585 | 16.6879 | 21.8522 | 3.4537 | 0.33804 | 1.5892 | 1.3574 | 1.5612 | 1.0415
2012-10-30 23:28 | 26.0987 | 23.4888 | 23.1931 | 23.3969 | 22.9052 | 50.0693 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33605 | 16.6876 | 21.8397 | 3.4518 | 0.33824 | 1.6491 | 1.3534 | 1.5572 | 1.0655
2012-10-30 23:28 | 26.0875 | 23.4576 | 23.1699 | 23.4137 | 22.874 | 50.0901 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.142 | 2.3696 | 0.33648 | 16.6875 | 21.8405 | 3.4532 | 0.33867 | 1.6171 | 1.3294 | 1.5732 | 1.0335
2012-10-30 23:28 | 26.0905 | 23.4926 | 23.2049 | 23.4287 | 22.861 | 50.0808 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33638 | 16.6862 | 21.8555 | 3.4526 | 0.33858 | 1.6371 | 1.3494 | 1.5732 | 1.0055
2012-10-30 23:28 | 26.0934 | 23.4396 | 23.2318 | 23.4236 | 22.8839 | 50.0901 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14199 | 2.3693 | 0.3364 | 16.6865 | 21.8584 | 3.4532 | 0.33859 | 1.5812 | 1.3734 | 1.5652 | 1.0255
2012-10-30 23:28 | 26.0882 | 23.4703 | 23.2106 | 23.4224 | 22.8787 | 50.0837 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.6867 | 21.8572 | 3.4528 | 0.33839 | 1.6131 | 1.3534 | 1.5652 | 1.0215
2012-10-30 23:28 | 26.0815 | 23.4676 | 23.1679 | 23.4397 | 22.876 | 50.097 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33643 | 16.6871 | 21.8465 | 3.4537 | 0.33863 | 1.6211 | 1.3214 | 1.5932 | 1.0295
2012-10-30 23:28 | 26.0845 | 23.4706 | 23.1869 | 23.4427 | 22.875 | 50.0698 | 0.006722 | 0.32622 | 0.002193 | 48.5309 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6862 | 21.8415 | 3.4518 | 0.33854 | 1.6291 | 1.3454 | 1.6012 | 1.0335
2012-10-30 23:28 | 26.0867 | 23.4489 | 23.2051 | 23.3849 | 22.8892 | 50.0918 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.687 | 21.8036 | 3.4533 | 0.33829 | 1.6453 | 1.4015 | 1.5813 | 1.0856
2012-10-30 23:28 | 26.0875 | 23.4896 | 23.2219 | 23.4377 | 22.898 | 50.1045 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14188 | 2.3674 | 0.33588 | 16.6865 | 21.8485 | 3.4542 | 0.33807 | 1.6411 | 1.3734 | 1.5892 | 1.0495
2012-10-30 23:28 | 26.0777 | 23.4958 | 23.1801 | 23.4439 | 22.9002 | 50.0929 | 0.006713 | 0.32627 | 0.00219 | 48.6024 | 0.14183 | 2.367 | 0.33572 | 16.6892 | 21.8628 | 3.4534 | 0.33791 | 1.633 | 1.3173 | 1.5811 | 1.0374
2012-10-30 23:28 | 26.0785 | 23.4686 | 23.1849 | 23.4167 | 22.897 | 50.0866 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33584 | 16.6869 | 21.8596 | 3.453 | 0.33803 | 1.609 | 1.3253 | 1.5571 | 1.0374
2012-10-30 23:28 | 26.0785 | 23.4646 | 23.1969 | 23.4167 | 22.897 | 50.0895 | 0.00671 | 0.32628 | 0.002189 | 48.6264 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6866 | 21.8435 | 3.4532 | 0.3382 | 1.6211 | 1.3534 | 1.5732 | 1.0535
2012-10-30 23:28 | 26.077 | 23.4871 | 23.1994 | 23.4072 | 22.8715 | 50.0866 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14197 | 2.3687 | 0.33628 | 16.685 | 21.8581 | 3.453 | 0.33848 | 1.629 | 1.3413 | 1.5491 | 1.0134
2012-10-30 23:28 | 26.0747 | 23.4688 | 23.1851 | 23.3929 | 22.8852 | 50.0698 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33627 | 16.6859 | 21.8357 | 3.4518 | 0.33846 | 1.6331 | 1.3494 | 1.5572 | 1.0495
2012-10-30 23:28 | 26.0762 | 23.4903 | 23.2026 | 23.4344 | 22.8867 | 50.0883 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33627 | 16.6874 | 21.8493 | 3.4531 | 0.33846 | 1.641 | 1.3533 | 1.5851 | 1.0374
2012-10-30 23:29 | 26.0755 | 23.4536 | 23.1899 | 23.4137 | 22.89 | 50.0825 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14194 | 2.3687 | 0.33622 | 16.688 | 21.8365 | 3.4527 | 0.33842 | 1.6171 | 1.3534 | 1.5772 | 1.0535
2012-10-30 23:29 | 26.0658 | 23.4439 | 23.1962 | 23.42 | 22.8963 | 50.0773 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.1419 | 2.368 | 0.33602 | 16.6875 | 21.8268 | 3.4523 | 0.33821 | 1.6171 | 1.3694 | 1.5932 | 1.0695
2012-10-30 23:29 | 26.065 | 23.4751 | 23.1474 | 23.3992 | 22.8635 | 50.0877 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6866 | 21.802 | 3.453 | 0.33836 | 1.6731 | 1.3454 | 1.5972 | 1.0615
2012-10-30 23:29 | 26.0545 | 23.4606 | 23.1569 | 23.4087 | 22.857 | 50.082 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.1419 | 2.3681 | 0.33603 | 16.6881 | 21.7995 | 3.4527 | 0.33822 | 1.6611 | 1.3574 | 1.6092 | 1.0575
2012-10-30 23:29 | 26.0545 | 23.4846 | 23.1889 | 23.4087 | 22.897 | 50.0877 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33594 | 16.6869 | 21.7634 | 3.453 | 0.33814 | 1.7212 | 1.4255 | 1.6453 | 1.1336
2012-10-30 23:29 | 26.0575 | 23.4876 | 23.1599 | 23.3877 | 22.92 | 50.0837 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14191 | 2.3678 | 0.33602 | 16.6853 | 21.7864 | 3.4528 | 0.33821 | 1.7012 | 1.3735 | 1.6013 | 1.1336
2012-10-30 23:29 | 26.05 | 23.4721 | 23.1444 | 23.4201 | 22.8205 | 50.0964 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33596 | 16.6879 | 21.795 | 3.4536 | 0.33816 | 1.6771 | 1.3494 | 1.6251 | 1.0255
2012-10-30 23:29 | 26.056 | 23.4701 | 23.1784 | 23.4222 | 22.8545 | 50.0866 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14183 | 2.3669 | 0.3357 | 16.6883 | 21.7849 | 3.453 | 0.3379 | 1.6852 | 1.3935 | 1.6373 | 1.0696
2012-10-30 23:29 | 26.0605 | 23.4906 | 23.1829 | 23.4147 | 22.903 | 50.0687 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14184 | 2.3671 | 0.33575 | 16.6877 | 21.7854 | 3.4517 | 0.33794 | 1.7052 | 1.3975 | 1.6293 | 1.1176
2012-10-30 23:29 | 26.047 | 23.4491 | 23.0975 | 23.3972 | 22.8975 | 50.0785 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14183 | 2.3667 | 0.33566 | 16.6875 | 21.804 | 3.4524 | 0.33786 | 1.6451 | 1.2935 | 1.5932 | 1.0935
2012-10-30 23:29 | 26.0493 | 23.4873 | 23.1757 | 23.3755 | 22.8878 | 50.086 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33578 | 16.6876 | 21.8224 | 3.4529 | 0.33797 | 1.6649 | 1.3533 | 1.5531 | 1.0654
2012-10-30 23:29 | 26.0485 | 23.4706 | 23.1629 | 23.4067 | 22.855 | 50.0854 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14185 | 2.3669 | 0.33573 | 16.686 | 21.8095 | 3.4529 | 0.33792 | 1.6611 | 1.3534 | 1.5972 | 1.0455
2012-10-30 23:29 | 26.053 | 23.4831 | 23.1754 | 23.4152 | 22.8715 | 50.075 | 0.006703 | 0.32636 | 0.002188 | 48.6879 | 0.14183 | 2.3666 | 0.33566 | 16.6867 | 21.802 | 3.4522 | 0.33784 | 1.6811 | 1.3734 | 1.6132 | 1.0695
2012-10-30 23:29 | 26.0441 | 23.4422 | 23.1465 | 23.4063 | 22.8866 | 50.071 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14189 | 2.3675 | 0.33591 | 16.6858 | 21.7811 | 3.4519 | 0.3381 | 1.6611 | 1.3654 | 1.6252 | 1.1055
2012-10-30 23:29 | 26.0388 | 23.4529 | 23.1652 | 23.381 | 22.8333 | 50.0877 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14188 | 2.3675 | 0.3359 | 16.6861 | 21.7958 | 3.453 | 0.3381 | 1.6571 | 1.3694 | 1.5852 | 1.0375
2012-10-30 23:29 | 26.0538 | 23.4439 | 23.2042 | 23.4279 | 22.8723 | 50.0831 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33595 | 16.6874 | 21.8148 | 3.4527 | 0.33815 | 1.6291 | 1.3894 | 1.6131 | 1.0575
2012-10-30 23:29 | 26.0515 | 23.4256 | 23.1819 | 23.4017 | 22.858 | 50.0785 | 0.006738 | 0.32633 | 0.002199 | 48.4307 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6866 | 21.8326 | 3.4524 | 0.3383 | 1.593 | 1.3493 | 1.5691 | 1.0254
2012-10-30 23:29 | 26.0373 | 23.4594 | 23.1957 | 23.4035 | 22.8278 | 50.086 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33585 | 16.6873 | 21.8144 | 3.4529 | 0.33805 | 1.645 | 1.3813 | 1.5891 | 1.0134
2012-10-30 23:29 | 26.0463 | 23.4724 | 23.1607 | 23.3845 | 22.8888 | 50.0837 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.687 | 21.8234 | 3.4528 | 0.33826 | 1.649 | 1.3373 | 1.5611 | 1.0654
2012-10-30 23:29 | 26.053 | 23.519 | 23.1714 | 23.4152 | 22.8995 | 50.0698 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33603 | 16.6866 | 21.8541 | 3.4518 | 0.33822 | 1.6649 | 1.3173 | 1.5611 | 1.0454
2012-10-30 23:29 | 26.0373 | 23.4634 | 23.1917 | 23.3875 | 22.8678 | 50.0872 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33614 | 16.687 | 21.8384 | 3.453 | 0.33834 | 1.625 | 1.3533 | 1.5491 | 1.0294
2012-10-30 23:29 | 26.0508 | 23.4489 | 23.1612 | 23.397 | 22.9093 | 50.0762 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6869 | 21.8319 | 3.4523 | 0.3383 | 1.617 | 1.3293 | 1.5651 | 1.0774
2012-10-30 23:29 | 26.0455 | 23.4875 | 23.1719 | 23.4037 | 22.82 | 50.0808 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14188 | 2.3675 | 0.3359 | 16.6867 | 21.7985 | 3.4526 | 0.33809 | 1.689 | 1.3734 | 1.6052 | 1.0215
2012-10-30 23:29 | 26.0418 | 23.4798 | 23.1762 | 23.4 | 22.8883 | 50.0785 | 0.00671 | 0.32638 | 0.00219 | 48.6414 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6866 | 21.8309 | 3.4524 | 0.3382 | 1.6489 | 1.3453 | 1.5691 | 1.0574
2012-10-30 23:29 | 26.0418 | 23.4639 | 23.2002 | 23.4119 | 22.8923 | 50.0721 | 0.006713 | 0.3263 | 0.00219 | 48.6067 | 0.14197 | 2.3688 | 0.3363 | 16.6855 | 21.8429 | 3.452 | 0.33849 | 1.621 | 1.3573 | 1.569 | 1.0494
2012-10-30 23:29 | 26.0448 | 23.4589 | 23.1552 | 23.371 | 22.8793 | 50.0808 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14198 | 2.3693 | 0.3364 | 16.6873 | 21.8259 | 3.4526 | 0.3386 | 1.633 | 1.3293 | 1.5451 | 1.0534
2012-10-30 23:29 | 26.0463 | 23.4804 | 23.1887 | 23.4045 | 22.9008 | 50.0779 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.6862 | 21.8755 | 3.4524 | 0.33839 | 1.6049 | 1.3132 | 1.529 | 1.0253
2012-10-30 23:29 | 26.0396 | 23.4936 | 23.178 | 23.4217 | 22.9261 | 50.0814 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6863 | 21.8568 | 3.4526 | 0.33829 | 1.6368 | 1.3212 | 1.5649 | 1.0693
2012-10-30 23:30 | 26.0328 | 23.4908 | 23.1632 | 23.4149 | 22.8753 | 50.0762 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33597 | 16.6866 | 21.8139 | 3.4523 | 0.33816 | 1.6769 | 1.3493 | 1.601 | 1.0614
2012-10-30 23:30 | 26.0426 | 23.4567 | 23.165 | 23.3448 | 22.8571 | 50.0773 | 0.00671 | 0.32624 | 0.002189 | 48.62 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6871 | 21.8277 | 3.4523 | 0.33825 | 1.629 | 1.3373 | 1.5171 | 1.0294
2012-10-30 23:30 | 26.0455 | 23.4756 | 23.1719 | 23.4196 | 22.876 | 50.0924 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14188 | 2.3678 | 0.33594 | 16.6884 | 21.8266 | 3.4534 | 0.33814 | 1.649 | 1.3453 | 1.593 | 1.0494
2012-10-30 23:30 | 26.0396 | 23.4936 | 23.202 | 23.3938 | 22.9021 | 50.0825 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14191 | 2.3683 | 0.33609 | 16.6881 | 21.7725 | 3.4527 | 0.33828 | 1.7211 | 1.4295 | 1.6213 | 1.1296
2012-10-30 23:30 | 26.0321 | 23.5141 | 23.1825 | 23.3783 | 22.8386 | 50.0866 | 0.006738 | 0.32624 | 0.002198 | 48.4179 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6863 | 21.7971 | 3.453 | 0.33821 | 1.717 | 1.3854 | 1.5812 | 1.0415
2012-10-30 23:30 | 26.0403 | 23.4903 | 23.1427 | 23.4065 | 22.9188 | 50.0843 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14188 | 2.3674 | 0.33588 | 16.6867 | 21.8374 | 3.4528 | 0.33808 | 1.6529 | 1.3053 | 1.5691 | 1.0814
2012-10-30 23:30 | 26.0388 | 23.4768 | 23.1292 | 23.353 | 22.8853 | 50.0854 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.687 | 21.8159 | 3.4529 | 0.33802 | 1.6609 | 1.3133 | 1.5371 | 1.0694
2012-10-30 23:30 | 26.0343 | 23.4963 | 23.1567 | 23.3925 | 22.8688 | 50.0906 | 0.00671 | 0.32627 | 0.002189 | 48.6241 | 0.14185 | 2.3673 | 0.3358 | 16.6888 | 21.8154 | 3.4532 | 0.33799 | 1.6809 | 1.3413 | 1.5771 | 1.0534
2012-10-30 23:30 | 26.0366 | 23.4986 | 23.167 | 23.3788 | 22.8911 | 50.0918 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14187 | 2.3675 | 0.33587 | 16.6877 | 21.8417 | 3.4533 | 0.33806 | 1.6569 | 1.3253 | 1.5371 | 1.0494
2012-10-30 23:30 | 26.0343 | 23.4883 | 23.1687 | 23.4324 | 22.9128 | 50.0912 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.6871 | 21.8274 | 3.4533 | 0.33807 | 1.6609 | 1.3413 | 1.605 | 1.0854
2012-10-30 23:30 | 26.0381 | 23.4801 | 23.1485 | 23.3563 | 22.8726 | 50.0935 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14183 | 2.3667 | 0.33567 | 16.6867 | 21.7911 | 3.4534 | 0.33786 | 1.689 | 1.3574 | 1.5652 | 1.0815
2012-10-30 23:30 | 26.047 | 23.509 | 23.2054 | 23.4012 | 22.8895 | 50.0877 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14186 | 2.3672 | 0.33582 | 16.6866 | 21.792 | 3.453 | 0.33801 | 1.717 | 1.4134 | 1.6092 | 1.0975
2012-10-30 23:30 | 26.0343 | 23.4524 | 23.1447 | 23.3885 | 22.8288 | 50.0895 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14189 | 2.3675 | 0.33592 | 16.6857 | 21.7672 | 3.4532 | 0.33812 | 1.6852 | 1.3775 | 1.6213 | 1.0616
2012-10-30 23:30 | 26.0351 | 23.4692 | 23.1375 | 23.4132 | 22.8616 | 50.0773 | 0.00671 | 0.32624 | 0.002189 | 48.62 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33608 | 16.6878 | 21.736 | 3.4523 | 0.33827 | 1.7332 | 1.4015 | 1.6772 | 1.1256
2012-10-30 23:30 | 26.0426 | 23.5206 | 23.133 | 23.4088 | 22.8651 | 50.0866 | 0.006713 | 0.32624 | 0.00219 | 48.5982 | 0.14195 | 2.3689 | 0.33626 | 16.688 | 21.7916 | 3.453 | 0.33846 | 1.729 | 1.3414 | 1.6172 | 1.0735
2012-10-30 23:30 | 26.0403 | 23.4664 | 23.1267 | 23.3705 | 22.8628 | 50.082 | 0.006713 | 0.32624 | 0.00219 | 48.5982 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6869 | 21.7853 | 3.4527 | 0.33863 | 1.6811 | 1.3414 | 1.5852 | 1.0775
2012-10-30 23:30 | 26.0336 | 23.4637 | 23.124 | 23.3958 | 22.8481 | 50.0802 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33629 | 16.6862 | 21.7345 | 3.4525 | 0.33848 | 1.7292 | 1.3895 | 1.6613 | 1.1136
2012-10-30 23:30 | 26.0366 | 23.4667 | 23.103 | 23.3908 | 22.8791 | 50.0872 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33617 | 16.6879 | 21.7736 | 3.453 | 0.33836 | 1.6931 | 1.3294 | 1.6172 | 1.1055
2012-10-30 23:30 | 26.0343 | 23.4803 | 23.1127 | 23.4005 | 22.8568 | 50.0768 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33617 | 16.6876 | 21.7472 | 3.4523 | 0.33836 | 1.7331 | 1.3655 | 1.6533 | 1.1096
2012-10-30 23:30 | 26.0343 | 23.4803 | 23.1407 | 23.3965 | 22.8728 | 50.082 | 0.006741 | 0.3263 | 0.0022 | 48.4048 | 0.1419 | 2.368 | 0.33603 | 16.6875 | 21.7512 | 3.4527 | 0.33823 | 1.7291 | 1.3895 | 1.6453 | 1.1216
2012-10-30 23:30 | 26.0276 | 23.4617 | 23.134 | 23.4057 | 22.8261 | 50.0889 | 0.006729 | 0.32615 | 0.002195 | 48.4698 | 0.14188 | 2.3677 | 0.33594 | 16.688 | 21.6924 | 3.4531 | 0.33813 | 1.7693 | 1.4416 | 1.7133 | 1.1337
2012-10-30 23:30 | 26.0268 | 23.4968 | 23.1212 | 23.365 | 22.8533 | 50.0912 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14186 | 2.3671 | 0.33581 | 16.686 | 21.7357 | 3.4533 | 0.338 | 1.7611 | 1.3855 | 1.6293 | 1.1176
2012-10-30 23:30 | 26.0276 | 23.5096 | 23.098 | 23.3738 | 22.8741 | 50.0808 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14185 | 2.3672 | 0.3358 | 16.6876 | 21.7405 | 3.4526 | 0.33799 | 1.7691 | 1.3575 | 1.6333 | 1.1336
2012-10-30 23:30 | 26.0246 | 23.5146 | 23.143 | 23.3828 | 22.8471 | 50.0872 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.1419 | 2.3679 | 0.336 | 16.6871 | 21.7495 | 3.453 | 0.33819 | 1.7651 | 1.3935 | 1.6333 | 1.0976
2012-10-30 23:30 | 26.0321 | 23.5061 | 23.1105 | 23.4142 | 22.8426 | 50.0831 | 0.00671 | 0.32627 | 0.002189 | 48.6241 | 0.14191 | 2.3683 | 0.33609 | 16.6883 | 21.741 | 3.4527 | 0.33828 | 1.7651 | 1.3695 | 1.6732 | 1.1016
2012-10-30 23:30 | 26.0306 | 23.4527 | 23.125 | 23.3928 | 22.8371 | 50.0802 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14194 | 2.3682 | 0.33612 | 16.6848 | 21.7194 | 3.4525 | 0.33832 | 1.7333 | 1.4056 | 1.6734 | 1.1177
2012-10-30 23:30 | 26.0238 | 23.5178 | 23.1222 | 23.382 | 22.8783 | 50.0733 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.6871 | 21.7608 | 3.4521 | 0.33806 | 1.757 | 1.3614 | 1.6212 | 1.1175
2012-10-30 23:31 | 26.0328 | 23.5268 | 23.1032 | 23.4109 | 22.8713 | 50.0849 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14182 | 2.3665 | 0.3356 | 16.687 | 21.7457 | 3.4529 | 0.3378 | 1.7811 | 1.3575 | 1.6652 | 1.1256
2012-10-30 23:31 | 26.0268 | 23.4848 | 23.1212 | 23.337 | 22.8573 | 50.082 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.1418 | 2.3662 | 0.33554 | 16.6868 | 21.7678 | 3.4527 | 0.33773 | 1.717 | 1.3534 | 1.5692 | 1.0895
2012-10-30 23:31 | 26.0238 | 23.5058 | 23.1062 | 23.4059 | 22.8703 | 50.0935 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14185 | 2.3669 | 0.33574 | 16.6864 | 21.7327 | 3.4534 | 0.33793 | 1.7731 | 1.3735 | 1.6732 | 1.1376
2012-10-30 23:31 | 26.0306 | 23.5006 | 23.113 | 23.3808 | 22.8251 | 50.0854 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.6876 | 21.7355 | 3.4529 | 0.33802 | 1.7651 | 1.3775 | 1.6453 | 1.0896
2012-10-30 23:31 | 26.0321 | 23.4701 | 23.1305 | 23.4302 | 22.8226 | 50.0849 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6868 | 21.8092 | 3.4529 | 0.33825 | 1.6609 | 1.3213 | 1.621 | 1.0134
2012-10-30 23:31 | 26.0306 | 23.5166 | 23.121 | 23.3768 | 22.8491 | 50.071 | 0.006725 | 0.32625 | 0.002194 | 48.5136 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33602 | 16.6864 | 21.7756 | 3.4519 | 0.33822 | 1.741 | 1.3454 | 1.6012 | 1.0735
2012-10-30 23:31 | 26.0276 | 23.4976 | 23.0781 | 23.3778 | 22.8341 | 50.0768 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6871 | 21.7886 | 3.4523 | 0.33841 | 1.709 | 1.2895 | 1.5892 | 1.0455
2012-10-30 23:31 | 26.0321 | 23.5021 | 23.1305 | 23.3983 | 22.8186 | 50.0727 | 0.006713 | 0.32622 | 0.00219 | 48.596 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6858 | 21.7851 | 3.452 | 0.33854 | 1.717 | 1.3454 | 1.6132 | 1.0335
2012-10-30 23:31 | 26.0313 | 23.5093 | 23.1297 | 23.4054 | 22.7978 | 50.071 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14198 | 2.3694 | 0.33641 | 16.6877 | 21.7883 | 3.4519 | 0.3386 | 1.721 | 1.3414 | 1.6171 | 1.0095
2012-10-30 23:31 | 26.0291 | 23.535 | 23.0756 | 23.3753 | 22.8556 | 50.0901 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14198 | 2.3694 | 0.33642 | 16.688 | 21.7741 | 3.4532 | 0.33861 | 1.7609 | 1.3015 | 1.6012 | 1.0815
2012-10-30 23:31 | 26.0328 | 23.4788 | 23.1392 | 23.371 | 22.8433 | 50.0808 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.142 | 2.3695 | 0.33646 | 16.6866 | 21.7657 | 3.4526 | 0.33865 | 1.7131 | 1.3735 | 1.6053 | 1.0776
2012-10-30 23:31 | 26.0306 | 23.4846 | 23.121 | 23.3968 | 22.8491 | 50.0947 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14203 | 2.3699 | 0.33659 | 16.6857 | 21.7676 | 3.4535 | 0.33879 | 1.717 | 1.3534 | 1.6292 | 1.0815
2012-10-30 23:31 | 26.0343 | 23.5123 | 23.1167 | 23.3965 | 22.8448 | 50.0808 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6868 | 21.7993 | 3.4526 | 0.33849 | 1.713 | 1.3174 | 1.5972 | 1.0455
2012-10-30 23:31 | 26.0268 | 23.5008 | 23.1172 | 23.393 | 22.8053 | 50.0825 | 0.006738 | 0.32621 | 0.002198 | 48.4136 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33618 | 16.6875 | 21.7718 | 3.4527 | 0.33838 | 1.729 | 1.3454 | 1.6212 | 1.0335
2012-10-30 23:31 | 26.0336 | 23.4916 | 23.104 | 23.3998 | 22.8561 | 50.071 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.1419 | 2.3679 | 0.336 | 16.6875 | 21.7786 | 3.4519 | 0.3382 | 1.713 | 1.3254 | 1.6212 | 1.0775
2012-10-30 23:31 | 26.0366 | 23.5146 | 23.179 | 23.4107 | 22.8311 | 50.0768 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33599 | 16.6859 | 21.7976 | 3.4523 | 0.33818 | 1.717 | 1.3814 | 1.6131 | 1.0335
2012-10-30 23:31 | 26.0321 | 23.5061 | 23.1225 | 23.3863 | 22.8426 | 50.0912 | 0.006735 | 0.32631 | 0.002198 | 48.4502 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33598 | 16.6872 | 21.753 | 3.4533 | 0.33818 | 1.7531 | 1.3695 | 1.6333 | 1.0896
2012-10-30 23:31 | 26.0298 | 23.4958 | 23.1362 | 23.376 | 22.8563 | 50.0704 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.687 | 21.8029 | 3.4519 | 0.33802 | 1.6929 | 1.3333 | 1.5731 | 1.0534
2012-10-30 23:31 | 26.0306 | 23.5006 | 23.165 | 23.4327 | 22.8571 | 50.0768 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.1419 | 2.368 | 0.33603 | 16.6874 | 21.7595 | 3.4523 | 0.33822 | 1.7411 | 1.4055 | 1.6732 | 1.0976
2012-10-30 23:31 | 26.0328 | 23.4748 | 23.1032 | 23.4029 | 22.8473 | 50.0745 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14193 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6859 | 21.7978 | 3.4521 | 0.3383 | 1.677 | 1.3054 | 1.6051 | 1.0495
2012-10-30 23:31 | 26.0381 | 23.5121 | 23.0886 | 23.4522 | 22.8446 | 50.0779 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33602 | 16.686 | 21.771 | 3.4524 | 0.33821 | 1.7411 | 1.3176 | 1.6812 | 1.0736
2012-10-30 23:31 | 26.0336 | 23.5076 | 23.148 | 23.3918 | 22.8321 | 50.0629 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33599 | 16.6862 | 21.7665 | 3.4513 | 0.33819 | 1.7411 | 1.3815 | 1.6253 | 1.0656
2012-10-30 23:31 | 26.0478 | 23.5018 | 23.1182 | 23.4219 | 22.8583 | 50.0825 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.686 | 21.7888 | 3.4527 | 0.33839 | 1.713 | 1.3294 | 1.6331 | 1.0695
2012-10-30 23:31 | 26.0343 | 23.4963 | 23.1367 | 23.3965 | 22.8888 | 50.0797 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6874 | 21.8074 | 3.4525 | 0.33825 | 1.6889 | 1.3293 | 1.5891 | 1.0814
2012-10-30 23:31 | 26.0381 | 23.4522 | 23.1245 | 23.4202 | 22.8686 | 50.0785 | 0.006735 | 0.32621 | 0.002197 | 48.4352 | 0.14193 | 2.3686 | 0.33618 | 16.6883 | 21.7991 | 3.4524 | 0.33838 | 1.6531 | 1.3254 | 1.6211 | 1.0695
2012-10-30 23:31 | 26.0351 | 23.533 | 23.1535 | 23.4092 | 22.8416 | 50.0768 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14195 | 2.3688 | 0.33626 | 16.6868 | 21.768 | 3.4523 | 0.33845 | 1.765 | 1.3855 | 1.6412 | 1.0736
2012-10-30 23:32 | 26.0396 | 23.4816 | 23.166 | 23.3978 | 22.8581 | 50.0785 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6877 | 21.8287 | 3.4524 | 0.33831 | 1.6529 | 1.3373 | 1.5691 | 1.0294
2012-10-30 23:32 | 26.0328 | 23.4828 | 23.1312 | 23.395 | 22.8233 | 50.0762 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33619 | 16.6873 | 21.8018 | 3.4523 | 0.33838 | 1.681 | 1.3294 | 1.5932 | 1.0215
2012-10-30 23:32 | 26.0388 | 23.4529 | 23.1812 | 23.365 | 22.8893 | 50.0791 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33613 | 16.6859 | 21.7838 | 3.4525 | 0.33833 | 1.6691 | 1.3974 | 1.5812 | 1.1055
2012-10-30 23:32 | 26.0433 | 23.4853 | 23.1217 | 23.4334 | 22.8738 | 50.0669 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33624 | 16.6866 | 21.8043 | 3.4516 | 0.33843 | 1.681 | 1.3174 | 1.6291 | 1.0695
2012-10-30 23:32 | 26.0366 | 23.4746 | 23.135 | 23.3908 | 22.8671 | 50.0745 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.14202 | 2.3697 | 0.33654 | 16.6856 | 21.8217 | 3.4521 | 0.33873 | 1.6529 | 1.3133 | 1.5691 | 1.0454
2012-10-30 23:32 | 26.047 | 23.509 | 23.1814 | 23.4331 | 22.8735 | 50.0681 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6865 | 21.8281 | 3.4517 | 0.33841 | 1.6809 | 1.3533 | 1.605 | 1.0454
2012-10-30 23:32 | 26.0328 | 23.4549 | 23.1432 | 23.375 | 22.8673 | 50.0716 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33633 | 16.687 | 21.8299 | 3.4519 | 0.33853 | 1.625 | 1.3133 | 1.5451 | 1.0374
2012-10-30 23:32 | 26.0381 | 23.4921 | 23.1365 | 23.4402 | 22.8406 | 50.075 | 0.006732 | 0.32624 | 0.002196 | 48.4611 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33628 | 16.6862 | 21.7871 | 3.4522 | 0.33847 | 1.705 | 1.3494 | 1.6531 | 1.0535
2012-10-30 23:32 | 26.0381 | 23.4881 | 23.1325 | 23.4162 | 22.8806 | 50.0745 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.142 | 2.3694 | 0.33646 | 16.6852 | 21.8031 | 3.4521 | 0.33866 | 1.685 | 1.3294 | 1.6131 | 1.0775
2012-10-30 23:32 | 26.0411 | 23.4712 | 23.1555 | 23.4112 | 22.8636 | 50.0716 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.142 | 2.3692 | 0.33642 | 16.6852 | 21.8061 | 3.4519 | 0.33861 | 1.6651 | 1.3494 | 1.6051 | 1.0575
2012-10-30 23:32 | 26.0351 | 23.4652 | 23.1455 | 23.3893 | 22.8936 | 50.0727 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14201 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6847 | 21.7881 | 3.452 | 0.33866 | 1.6771 | 1.3574 | 1.6012 | 1.1055
2012-10-30 23:32 | 26.0388 | 23.4689 | 23.1492 | 23.401 | 22.8493 | 50.0739 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6866 | 21.7758 | 3.4521 | 0.33849 | 1.6931 | 1.3734 | 1.6252 | 1.0735
2012-10-30 23:32 | 26.0388 | 23.4768 | 23.1572 | 23.377 | 22.8573 | 50.0727 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6868 | 21.8078 | 3.452 | 0.33859 | 1.669 | 1.3494 | 1.5692 | 1.0495
2012-10-30 23:32 | 26.0411 | 23.4991 | 23.1155 | 23.4272 | 22.8756 | 50.0652 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33624 | 16.6869 | 21.8222 | 3.4515 | 0.33843 | 1.6769 | 1.2933 | 1.605 | 1.0534
2012-10-30 23:32 | 26.0433 | 23.5333 | 23.1417 | 23.3455 | 22.8858 | 50.0727 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33607 | 16.688 | 21.7762 | 3.452 | 0.33826 | 1.7571 | 1.3655 | 1.5693 | 1.1096
2012-10-30 23:32 | 26.0373 | 23.4833 | 23.1477 | 23.4314 | 22.8358 | 50.0681 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6874 | 21.7462 | 3.4517 | 0.33826 | 1.7371 | 1.4015 | 1.6852 | 1.0896
2012-10-30 23:32 | 26.0373 | 23.5193 | 23.0997 | 23.3955 | 22.8398 | 50.0693 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33617 | 16.687 | 21.7662 | 3.4518 | 0.33837 | 1.7531 | 1.3335 | 1.6293 | 1.0736
2012-10-30 23:32 | 26.0388 | 23.4729 | 23.1372 | 23.401 | 22.8533 | 50.0693 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6865 | 21.7998 | 3.4518 | 0.33849 | 1.6731 | 1.3374 | 1.6012 | 1.0535
2012-10-30 23:32 | 26.0336 | 23.4916 | 23.128 | 23.3878 | 22.8361 | 50.071 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33634 | 16.6871 | 21.7465 | 3.4519 | 0.33853 | 1.7451 | 1.3815 | 1.6413 | 1.0896
2012-10-30 23:32 | 26.0426 | 23.5126 | 23.121 | 23.3768 | 22.8331 | 50.0675 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.142 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6859 | 21.7515 | 3.4517 | 0.33863 | 1.7611 | 1.3695 | 1.6253 | 1.0816
2012-10-30 23:32 | 26.0381 | 23.5041 | 23.1205 | 23.3883 | 22.8886 | 50.0721 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14199 | 2.3694 | 0.33642 | 16.6872 | 21.763 | 3.452 | 0.33861 | 1.7411 | 1.3575 | 1.6253 | 1.1256
2012-10-30 23:32 | 26.0478 | 23.4819 | 23.1462 | 23.378 | 22.8783 | 50.0617 | 0.006722 | 0.32634 | 0.002194 | 48.5482 | 0.142 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6853 | 21.7406 | 3.4513 | 0.33863 | 1.7413 | 1.4056 | 1.6374 | 1.1377
2012-10-30 23:32 | 26.0358 | 23.4619 | 23.1022 | 23.386 | 22.8623 | 50.0641 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.142 | 2.3697 | 0.33649 | 16.6876 | 21.7607 | 3.4514 | 0.33869 | 1.7012 | 1.3415 | 1.6253 | 1.1016
2012-10-30 23:32 | 26.0373 | 23.4674 | 23.1117 | 23.4314 | 22.8678 | 50.0791 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33628 | 16.6875 | 21.7502 | 3.4525 | 0.33848 | 1.7172 | 1.3615 | 1.6812 | 1.1176
2012-10-30 23:32 | 26.0441 | 23.5061 | 23.1425 | 23.3903 | 22.8666 | 50.0768 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33605 | 16.6878 | 21.745 | 3.4523 | 0.33825 | 1.7611 | 1.3975 | 1.6453 | 1.1216
2012-10-30 23:33 | 26.0478 | 23.5018 | 23.1382 | 23.4219 | 22.8823 | 50.0802 | 0.006729 | 0.3264 | 0.002196 | 48.5063 | 0.14197 | 2.369 | 0.33634 | 16.6864 | 21.7687 | 3.4525 | 0.33853 | 1.7331 | 1.3695 | 1.6532 | 1.1136
2012-10-30 23:33 | 26.0523 | 23.5103 | 23.1427 | 23.4304 | 22.8388 | 50.0669 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14188 | 2.3677 | 0.33593 | 16.6882 | 21.7732 | 3.4516 | 0.33812 | 1.7371 | 1.3695 | 1.6572 | 1.0656
2012-10-30 23:33 | 26.0373 | 23.4753 | 23.1397 | 23.3635 | 22.8118 | 50.0675 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14195 | 2.3685 | 0.33621 | 16.6858 | 21.7622 | 3.4517 | 0.3384 | 1.7131 | 1.3775 | 1.6013 | 1.0496
2012-10-30 23:33 | 26.05 | 23.496 | 23.1204 | 23.3882 | 22.8445 | 50.0629 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33624 | 16.6867 | 21.7789 | 3.4513 | 0.33843 | 1.7171 | 1.3415 | 1.6093 | 1.0656
2012-10-30 23:33 | 26.0463 | 23.4764 | 23.1567 | 23.3805 | 22.8128 | 50.0762 | 0.00671 | 0.3263 | 0.002189 | 48.6285 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6865 | 21.7792 | 3.4523 | 0.33826 | 1.6972 | 1.3775 | 1.6013 | 1.0336
2012-10-30 23:33 | 26.0426 | 23.4687 | 23.0611 | 23.3888 | 22.8411 | 50.0687 | 0.006729 | 0.32638 | 0.002196 | 48.5041 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6865 | 21.7916 | 3.4517 | 0.33821 | 1.6771 | 1.2695 | 1.5972 | 1.0495
2012-10-30 23:33 | 26.0448 | 23.4868 | 23.1312 | 23.395 | 22.8513 | 50.0721 | 0.006741 | 0.32636 | 0.0022 | 48.4134 | 0.14191 | 2.368 | 0.33605 | 16.6869 | 21.7737 | 3.452 | 0.33825 | 1.7131 | 1.3575 | 1.6213 | 1.0776
2012-10-30 23:33 | 26.0441 | 23.4941 | 23.1265 | 23.4063 | 22.8546 | 50.0704 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6872 | 21.765 | 3.4519 | 0.33834 | 1.7291 | 1.3615 | 1.6413 | 1.0896
2012-10-30 23:33 | 26.0426 | 23.4886 | 23.133 | 23.4207 | 22.8611 | 50.0802 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33611 | 16.6867 | 21.7595 | 3.4525 | 0.3383 | 1.7291 | 1.3735 | 1.6612 | 1.1016
2012-10-30 23:33 | 26.0455 | 23.4915 | 23.1239 | 23.4077 | 22.876 | 50.0456 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14183 | 2.367 | 0.33573 | 16.6887 | 21.7584 | 3.4501 | 0.33793 | 1.7331 | 1.3655 | 1.6493 | 1.1176
2012-10-30 23:33 | 26.0373 | 23.4833 | 23.1277 | 23.3835 | 22.8478 | 50.0606 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33586 | 16.6863 | 21.7582 | 3.4512 | 0.33805 | 1.7251 | 1.3695 | 1.6253 | 1.0896
2012-10-30 23:33 | 26.0351 | 23.4731 | 23.1175 | 23.4052 | 22.8616 | 50.0658 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.687 | 21.748 | 3.4515 | 0.33806 | 1.7251 | 1.3695 | 1.6572 | 1.1136
2012-10-30 23:33 | 26.0411 | 23.5071 | 23.1475 | 23.3713 | 22.8636 | 50.0641 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14186 | 2.3675 | 0.33585 | 16.689 | 21.774 | 3.4514 | 0.33805 | 1.7331 | 1.3735 | 1.5973 | 1.0896
2012-10-30 23:33 | 26.0381 | 23.5241 | 23.1325 | 23.4162 | 22.8766 | 50.0756 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33597 | 16.688 | 21.771 | 3.4522 | 0.33816 | 1.7531 | 1.3615 | 1.6452 | 1.1056
2012-10-30 23:33 | 26.0351 | 23.4931 | 23.1055 | 23.4292 | 22.8376 | 50.0669 | 0.006738 | 0.3262 | 0.002198 | 48.4114 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33613 | 16.6865 | 21.764 | 3.4516 | 0.33833 | 1.7291 | 1.3415 | 1.6652 | 1.0736
2012-10-30 23:33 | 26.0426 | 23.5006 | 23.137 | 23.3888 | 22.8571 | 50.0635 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14197 | 2.369 | 0.33633 | 16.6868 | 21.7555 | 3.4514 | 0.33852 | 1.7451 | 1.3815 | 1.6333 | 1.1016
2012-10-30 23:34 | 26.0388 | 23.5328 | 23.0893 | 23.393 | 22.8253 | 50.0629 | 0.006725 | 0.32618 | 0.002194 | 48.5029 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6864 | 21.7437 | 3.4513 | 0.33845 | 1.7891 | 1.3456 | 1.6493 | 1.0816
2012-10-30 23:34 | 26.0313 | 23.5213 | 23.1217 | 23.3735 | 22.8338 | 50.0675 | 0.006725 | 0.3262 | 0.002194 | 48.505 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33598 | 16.6863 | 21.7522 | 3.4517 | 0.33817 | 1.7691 | 1.3695 | 1.6213 | 1.0816
2012-10-30 23:34 | 26.0336 | 23.4996 | 23.104 | 23.4117 | 22.8481 | 50.0693 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33603 | 16.6866 | 21.7465 | 3.4518 | 0.33822 | 1.7531 | 1.3575 | 1.6652 | 1.1016
2012-10-30 23:34 | 26.0343 | 23.4963 | 23.1007 | 23.3965 | 22.8928 | 50.0629 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33597 | 16.6875 | 21.7512 | 3.4513 | 0.33816 | 1.7451 | 1.3495 | 1.6453 | 1.1416
2012-10-30 23:34 | 26.0283 | 23.5103 | 23.0907 | 23.3984 | 22.8788 | 50.056 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14187 | 2.3675 | 0.33588 | 16.688 | 21.7332 | 3.4509 | 0.33807 | 1.7771 | 1.3575 | 1.6652 | 1.1456
2012-10-30 23:34 | 26.0246 | 23.5385 | 23.099 | 23.4387 | 22.8631 | 50.0675 | 0.006713 | 0.32621 | 0.00219 | 48.5939 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33596 | 16.687 | 21.7575 | 3.4517 | 0.33815 | 1.781 | 1.3415 | 1.6812 | 1.1056
2012-10-30 23:34 | 26.0306 | 23.5206 | 23.089 | 23.4287 | 22.8691 | 50.0664 | 0.006719 | 0.32621 | 0.002192 | 48.5505 | 0.1419 | 2.368 | 0.33601 | 16.688 | 21.7395 | 3.4516 | 0.33821 | 1.7811 | 1.3495 | 1.6892 | 1.1296
2012-10-30 23:34 | 26.0336 | 23.5076 | 23.152 | 23.4357 | 22.8521 | 50.0519 | 0.006735 | 0.32633 | 0.002198 | 48.4523 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33596 | 16.6868 | 21.7465 | 3.4506 | 0.33815 | 1.7611 | 1.4055 | 1.6892 | 1.1056
2012-10-30 23:34 | 26.0321 | 23.5021 | 23.1185 | 23.3983 | 22.8546 | 50.0548 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14188 | 2.3675 | 0.3359 | 16.6861 | 21.745 | 3.4508 | 0.33809 | 1.7571 | 1.3735 | 1.6533 | 1.1096
2012-10-30 23:34 | 26.0238 | 23.5217 | 23.1062 | 23.4019 | 22.8503 | 50.0698 | 0.006735 | 0.32628 | 0.002198 | 48.4459 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33595 | 16.6863 | 21.7407 | 3.4518 | 0.33814 | 1.781 | 1.3655 | 1.6612 | 1.1096
2012-10-30 23:34 | 26.0291 | 23.4871 | 23.1555 | 23.3833 | 22.8236 | 50.0617 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.1419 | 2.3677 | 0.33598 | 16.6852 | 21.7821 | 3.4513 | 0.33818 | 1.705 | 1.3734 | 1.6012 | 1.0415
2012-10-30 23:34 | 26.0238 | 23.5178 | 23.0862 | 23.4139 | 22.8383 | 50.06 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33599 | 16.6876 | 21.7487 | 3.4511 | 0.33818 | 1.7691 | 1.3375 | 1.6652 | 1.0896
2012-10-30 23:34 | 26.0306 | 23.5365 | 23.109 | 23.3768 | 22.8451 | 50.0606 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33609 | 16.6869 | 21.7916 | 3.4512 | 0.33829 | 1.7449 | 1.3174 | 1.5852 | 1.0535
2012-10-30 23:34 | 26.0306 | 23.4886 | 23.097 | 23.3968 | 22.8531 | 50.0525 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14188 | 2.3673 | 0.33587 | 16.6859 | 21.7274 | 3.4506 | 0.33807 | 1.7612 | 1.3696 | 1.6694 | 1.1257
2012-10-30 23:34 | 26.0328 | 23.4748 | 23.0952 | 23.395 | 22.8553 | 50.0646 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.6869 | 21.7657 | 3.4515 | 0.33802 | 1.7091 | 1.3295 | 1.6293 | 1.0896
2012-10-30 23:34 | 26.0373 | 23.5153 | 23.1157 | 23.4314 | 22.8118 | 50.0583 | 0.006716 | 0.3263 | 0.002191 | 48.585 | 0.14183 | 2.3666 | 0.33566 | 16.6867 | 21.7743 | 3.451 | 0.33785 | 1.741 | 1.3414 | 1.6571 | 1.0375
2012-10-30 23:34 | 26.0343 | 23.5003 | 23.1007 | 23.4005 | 22.8128 | 50.0675 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14178 | 2.3659 | 0.33543 | 16.6872 | 21.7753 | 3.4517 | 0.33763 | 1.725 | 1.3254 | 1.6252 | 1.0375
2012-10-30 23:34 | 26.0283 | 23.4703 | 23.0668 | 23.4024 | 22.8668 | 50.0554 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14182 | 2.3666 | 0.33563 | 16.6873 | 21.7773 | 3.4508 | 0.33782 | 1.693 | 1.2895 | 1.6251 | 1.0895
2012-10-30 23:34 | 26.0321 | 23.5021 | 23.0945 | 23.3903 | 22.8346 | 50.0606 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14186 | 2.3672 | 0.33582 | 16.6872 | 21.7731 | 3.4512 | 0.33801 | 1.729 | 1.3214 | 1.6172 | 1.0615
2012-10-30 23:34 | 26.0373 | 23.5073 | 23.0718 | 23.3955 | 22.8838 | 50.0525 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33602 | 16.6859 | 21.8063 | 3.4506 | 0.33821 | 1.701 | 1.2655 | 1.5892 | 1.0775
2012-10-30 23:34 | 26.0403 | 23.4544 | 23.1467 | 23.3625 | 22.8388 | 50.0554 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.14194 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6857 | 21.7532 | 3.4508 | 0.33834 | 1.7012 | 1.3935 | 1.6093 | 1.0856
2012-10-30 23:34 | 26.0358 | 23.4978 | 23.1022 | 23.382 | 22.8903 | 50.06 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33583 | 16.6884 | 21.7968 | 3.4511 | 0.33802 | 1.701 | 1.3054 | 1.5852 | 1.0935
2012-10-30 23:34 | 26.0328 | 23.4948 | 23.1312 | 23.383 | 22.8713 | 50.0594 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.14185 | 2.367 | 0.33576 | 16.6867 | 21.7417 | 3.4511 | 0.33796 | 1.7531 | 1.3895 | 1.6413 | 1.1296
2012-10-30 23:34 | 26.0351 | 23.4891 | 23.1335 | 23.4092 | 22.8336 | 50.0577 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14179 | 2.3662 | 0.33551 | 16.6883 | 21.7801 | 3.451 | 0.33771 | 1.709 | 1.3534 | 1.6291 | 1.0535
2012-10-30 23:35 | 26.0366 | 23.5066 | 23.107 | 23.3588 | 22.8311 | 50.0548 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14178 | 2.3659 | 0.33543 | 16.6879 | 21.7736 | 3.4508 | 0.33763 | 1.733 | 1.3334 | 1.5852 | 1.0575
2012-10-30 23:35 | 26.0396 | 23.4856 | 23.154 | 23.4097 | 22.8581 | 50.06 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14182 | 2.3665 | 0.33563 | 16.6867 | 21.7565 | 3.4511 | 0.33782 | 1.7291 | 1.3975 | 1.6532 | 1.1016
2012-10-30 23:35 | 26.0313 | 23.5253 | 23.1577 | 23.4014 | 22.8618 | 50.0635 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14183 | 2.3668 | 0.3357 | 16.6873 | 21.7803 | 3.4514 | 0.33789 | 1.745 | 1.3774 | 1.6211 | 1.0815
2012-10-30 23:35 | 26.0373 | 23.4554 | 23.1677 | 23.4035 | 22.8358 | 50.0669 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33584 | 16.6877 | 21.7502 | 3.4516 | 0.33803 | 1.7052 | 1.4175 | 1.6533 | 1.0856
2012-10-30 23:35 | 26.0328 | 23.5028 | 23.1312 | 23.4149 | 22.8633 | 50.0675 | 0.006741 | 0.32631 | 0.0022 | 48.4071 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6867 | 21.7898 | 3.4517 | 0.33826 | 1.713 | 1.3414 | 1.6251 | 1.0735
2012-10-30 23:35 | 26.0343 | 23.4723 | 23.0967 | 23.3965 | 22.8848 | 50.0571 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14188 | 2.3677 | 0.33592 | 16.6887 | 21.8033 | 3.4509 | 0.33812 | 1.669 | 1.2934 | 1.5932 | 1.0815
2012-10-30 23:35 | 26.0291 | 23.4991 | 23.1235 | 23.3953 | 22.8436 | 50.0577 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14188 | 2.3677 | 0.33594 | 16.6881 | 21.7861 | 3.451 | 0.33813 | 1.713 | 1.3374 | 1.6092 | 1.0575
2012-10-30 23:35 | 26.0381 | 23.5081 | 23.1605 | 23.3963 | 22.8286 | 50.0658 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.687 | 21.7791 | 3.4515 | 0.33826 | 1.729 | 1.3814 | 1.6172 | 1.0495
2012-10-30 23:35 | 26.0373 | 23.4674 | 23.1717 | 23.4035 | 22.8638 | 50.0594 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14194 | 2.3689 | 0.33625 | 16.6886 | 21.7662 | 3.4511 | 0.33844 | 1.7012 | 1.4055 | 1.6373 | 1.0976
2012-10-30 23:35 | 26.0313 | 23.4933 | 23.1737 | 23.4014 | 22.8538 | 50.0588 | 0.006707 | 0.3263 | 0.002188 | 48.6502 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33618 | 16.6877 | 21.7883 | 3.4511 | 0.33837 | 1.705 | 1.3854 | 1.6131 | 1.0655
2012-10-30 23:35 | 26.0358 | 23.5018 | 23.1342 | 23.398 | 22.8863 | 50.0641 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.14194 | 2.3685 | 0.3362 | 16.6867 | 21.7968 | 3.4514 | 0.33839 | 1.705 | 1.3374 | 1.6012 | 1.0895
2012-10-30 23:35 | 26.0283 | 23.4743 | 23.1547 | 23.3785 | 22.8388 | 50.0571 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14194 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6877 | 21.8014 | 3.4509 | 0.33842 | 1.6729 | 1.3533 | 1.5771 | 1.0374
2012-10-30 23:35 | 26.0321 | 23.5061 | 23.1505 | 23.3823 | 22.8346 | 50.0635 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33632 | 16.6863 | 21.8052 | 3.4514 | 0.33851 | 1.7009 | 1.3453 | 1.5771 | 1.0294
2012-10-30 23:35 | 26.0321 | 23.5061 | 23.1625 | 23.4022 | 22.8666 | 50.0623 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33632 | 16.6862 | 21.7891 | 3.4513 | 0.33851 | 1.717 | 1.3734 | 1.6131 | 1.0775
2012-10-30 23:35 | 26.0261 | 23.5081 | 23.1725 | 23.3723 | 22.8526 | 50.0612 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14198 | 2.369 | 0.33634 | 16.686 | 21.7671 | 3.4512 | 0.33854 | 1.741 | 1.4054 | 1.6052 | 1.0855
2012-10-30 23:35 | 26.0268 | 23.4808 | 23.1732 | 23.393 | 22.8213 | 50.0606 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33628 | 16.6856 | 21.7718 | 3.4512 | 0.33847 | 1.709 | 1.4014 | 1.6212 | 1.0495
2012-10-30 23:35 | 26.0283 | 23.4703 | 23.1467 | 23.4024 | 22.8508 | 50.0536 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14196 | 2.3687 | 0.33626 | 16.6854 | 21.8094 | 3.4507 | 0.33846 | 1.6609 | 1.3373 | 1.593 | 1.0414
2012-10-30 23:35 | 26.0246 | 23.4706 | 23.203 | 23.4147 | 22.8911 | 50.0525 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33617 | 16.687 | 21.8257 | 3.4506 | 0.33836 | 1.6449 | 1.3773 | 1.589 | 1.0654
2012-10-30 23:35 | 26.0201 | 23.53 | 23.1465 | 23.4022 | 22.8546 | 50.0658 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33592 | 16.6866 | 21.8212 | 3.4515 | 0.33812 | 1.7088 | 1.3253 | 1.581 | 1.0334
2012-10-30 23:35 | 26.0201 | 23.4821 | 23.1745 | 23.3783 | 22.8946 | 50.0583 | 0.006707 | 0.32625 | 0.002188 | 48.6438 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33578 | 16.6866 | 21.8132 | 3.451 | 0.33797 | 1.6689 | 1.3613 | 1.5651 | 1.0814
2012-10-30 23:35 | 26.0179 | 23.5039 | 23.1723 | 23.428 | 22.8884 | 50.0519 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14181 | 2.3665 | 0.33559 | 16.6881 | 21.799 | 3.4506 | 0.33779 | 1.7049 | 1.3733 | 1.629 | 1.0894
2012-10-30 23:35 | 26.0253 | 23.5512 | 23.1957 | 23.4354 | 22.8678 | 50.0583 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33578 | 16.6867 | 21.8064 | 3.451 | 0.33798 | 1.7448 | 1.3893 | 1.629 | 1.0614
2012-10-30 23:35 | 26.0194 | 23.5173 | 23.2058 | 23.4015 | 22.8899 | 50.0565 | 0.00671 | 0.32627 | 0.002189 | 48.6241 | 0.14184 | 2.367 | 0.33572 | 16.6877 | 21.8085 | 3.4509 | 0.33791 | 1.7088 | 1.3973 | 1.593 | 1.0814
2012-10-30 23:35 | 26.0119 | 23.4739 | 23.1503 | 23.3541 | 22.8704 | 50.0612 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14182 | 2.3667 | 0.33564 | 16.688 | 21.7649 | 3.4512 | 0.33783 | 1.709 | 1.3854 | 1.5892 | 1.1055
2012-10-30 23:35 | 26.0268 | 23.5168 | 23.1452 | 23.4009 | 22.8773 | 50.0565 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.6868 | 21.7918 | 3.4509 | 0.33806 | 1.725 | 1.3534 | 1.6091 | 1.0855
2012-10-30 23:36 | 26.0216 | 23.5235 | 23.136 | 23.4277 | 22.8801 | 50.0606 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14185 | 2.3673 | 0.33581 | 16.6884 | 21.7746 | 3.4512 | 0.33801 | 1.7489 | 1.3614 | 1.6531 | 1.1055
2012-10-30 23:36 | 26.0223 | 23.4564 | 23.1927 | 23.3845 | 22.8248 | 50.0565 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33596 | 16.6875 | 21.7552 | 3.4509 | 0.33815 | 1.7012 | 1.4375 | 1.6293 | 1.0696
2012-10-30 23:36 | 26.0209 | 23.455 | 23.1593 | 23.431 | 22.8514 | 50.0508 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14191 | 2.3679 | 0.33602 | 16.6864 | 21.7498 | 3.4505 | 0.33822 | 1.7052 | 1.4095 | 1.6812 | 1.1016
2012-10-30 23:36 | 26.0216 | 23.4836 | 23.14 | 23.3878 | 22.8801 | 50.0513 | 0.006719 | 0.32636 | 0.002193 | 48.572 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33605 | 16.687 | 21.7586 | 3.4505 | 0.33824 | 1.725 | 1.3814 | 1.6292 | 1.1215
2012-10-30 23:36 | 26.0186 | 23.4886 | 23.153 | 23.3288 | 22.8611 | 50.0496 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33629 | 16.6861 | 21.7756 | 3.4504 | 0.33848 | 1.713 | 1.3774 | 1.5532 | 1.0855
2012-10-30 23:36 | 26.0216 | 23.5116 | 23.108 | 23.4037 | 22.8921 | 50.0513 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6874 | 21.7666 | 3.4505 | 0.33841 | 1.745 | 1.3414 | 1.6371 | 1.1255
2012-10-30 23:36 | 26.0216 | 23.4676 | 23.112 | 23.4397 | 22.8641 | 50.0606 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14194 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6877 | 21.8147 | 3.4512 | 0.33843 | 1.6529 | 1.2973 | 1.625 | 1.0494
2012-10-30 23:36 | 26.0223 | 23.4923 | 23.1287 | 23.4044 | 22.8728 | 50.0583 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33636 | 16.6862 | 21.7994 | 3.451 | 0.33855 | 1.6929 | 1.3293 | 1.605 | 1.0734
2012-10-30 23:36 | 26.0164 | 23.4984 | 23.1308 | 23.3826 | 22.8709 | 50.0363 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6867 | 21.7774 | 3.4495 | 0.33842 | 1.721 | 1.3534 | 1.6052 | 1.0935
2012-10-30 23:36 | 26.0216 | 23.4796 | 23.124 | 23.4117 | 22.8561 | 50.0612 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6865 | 21.7746 | 3.4512 | 0.33829 | 1.705 | 1.3494 | 1.6371 | 1.0815
2012-10-30 23:36 | 26.0126 | 23.4706 | 23.115 | 23.3668 | 22.8351 | 50.0565 | 0.006707 | 0.32627 | 0.002188 | 48.6459 | 0.1419 | 2.368 | 0.33602 | 16.6877 | 21.7736 | 3.4509 | 0.33821 | 1.697 | 1.3414 | 1.5932 | 1.0615
2012-10-30 23:36 | 26.0141 | 23.4881 | 23.1125 | 23.4042 | 22.8646 | 50.0519 | 0.006713 | 0.3262 | 0.00219 | 48.5917 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33609 | 16.6857 | 21.7631 | 3.4506 | 0.33827 | 1.725 | 1.3494 | 1.6411 | 1.1015
2012-10-30 23:36 | 26.0156 | 23.4497 | 23.122 | 23.3738 | 22.8701 | 50.0444 | 0.006713 | 0.32625 | 0.00219 | 48.6003 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33631 | 16.6864 | 21.8167 | 3.4501 | 0.3385 | 1.633 | 1.3053 | 1.5571 | 1.0534
2012-10-30 23:36 | 26.0149 | 23.4689 | 23.1573 | 23.405 | 22.8894 | 50.0496 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14198 | 2.369 | 0.33634 | 16.686 | 21.796 | 3.4504 | 0.33854 | 1.6729 | 1.3613 | 1.609 | 1.0934
2012-10-30 23:36 | 26.0134 | 23.5153 | 23.1598 | 23.4035 | 22.8799 | 50.0432 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14192 | 2.3684 | 0.33613 | 16.688 | 21.7905 | 3.45 | 0.33833 | 1.7248 | 1.3693 | 1.613 | 1.0894
2012-10-30 23:36 | 26.0089 | 23.4909 | 23.1433 | 23.419 | 22.8674 | 50.0513 | 0.006707 | 0.32625 | 0.002188 | 48.6438 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33607 | 16.6877 | 21.7779 | 3.4505 | 0.33825 | 1.713 | 1.3654 | 1.6411 | 1.0895
2012-10-30 23:36 | 26.0141 | 23.4841 | 23.1725 | 23.3882 | 22.8246 | 50.0502 | 0.006738 | 0.32625 | 0.002198 | 48.42 | 0.1419 | 2.3679 | 0.33601 | 16.6876 | 21.7912 | 3.4505 | 0.3382 | 1.6929 | 1.3813 | 1.597 | 1.0334
2012-10-30 23:36 | 26.0119 | 23.4659 | 23.1463 | 23.398 | 22.8504 | 50.0392 | 0.006719 | 0.32634 | 0.002193 | 48.5699 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33578 | 16.6867 | 21.789 | 3.4497 | 0.33797 | 1.6769 | 1.3573 | 1.609 | 1.0614
2012-10-30 23:36 | 26.0119 | 23.4899 | 23.1383 | 23.398 | 22.8584 | 50.0525 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33599 | 16.6859 | 21.789 | 3.4506 | 0.33818 | 1.7009 | 1.3493 | 1.609 | 1.0694
2012-10-30 23:36 | 26.0059 | 23.4719 | 23.1283 | 23.404 | 22.8644 | 50.0484 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14186 | 2.3672 | 0.33581 | 16.6874 | 21.795 | 3.4503 | 0.338 | 1.6769 | 1.3333 | 1.609 | 1.0694
2012-10-30 23:36 | 26.0119 | 23.4739 | 23.1143 | 23.402 | 22.8424 | 50.0502 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33591 | 16.6872 | 21.805 | 3.4505 | 0.3381 | 1.6689 | 1.3093 | 1.597 | 1.0374
2012-10-30 23:36 | 26.0104 | 23.4804 | 23.1568 | 23.4205 | 22.8449 | 50.0531 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14186 | 2.3672 | 0.33582 | 16.6866 | 21.8075 | 3.4507 | 0.33802 | 1.6729 | 1.3493 | 1.613 | 1.0374
2012-10-30 23:36 | 26.0111 | 23.525 | 23.1655 | 23.4012 | 22.8296 | 50.0502 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14183 | 2.3668 | 0.33567 | 16.6883 | 21.7561 | 3.4505 | 0.33787 | 1.7689 | 1.4094 | 1.6451 | 1.0735
2012-10-30 23:37 | 26.0186 | 23.4806 | 23.109 | 23.3887 | 22.8051 | 50.0461 | 0.006719 | 0.32637 | 0.002193 | 48.5742 | 0.14182 | 2.3665 | 0.33562 | 16.6864 | 21.8237 | 3.4502 | 0.33781 | 1.6569 | 1.2853 | 1.565 | 0.9814
2012-10-30 23:37 | 26.0059 | 23.4639 | 23.1483 | 23.432 | 22.8324 | 50.0548 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14177 | 2.366 | 0.33542 | 16.6888 | 21.7709 | 3.4508 | 0.33762 | 1.693 | 1.3774 | 1.6611 | 1.0615
2012-10-30 23:37 | 26.0149 | 23.429 | 23.1853 | 23.401 | 22.8574 | 50.0473 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14176 | 2.3658 | 0.33537 | 16.6888 | 21.7559 | 3.4503 | 0.33757 | 1.6731 | 1.4294 | 1.6451 | 1.1015
2012-10-30 23:37 | 26.0134 | 23.4794 | 23.1598 | 23.3875 | 22.8479 | 50.0693 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14182 | 2.3664 | 0.33559 | 16.6858 | 21.8306 | 3.4518 | 0.33779 | 1.6488 | 1.3292 | 1.5569 | 1.0173
2012-10-30 23:37 | 26.0231 | 23.4611 | 23.1775 | 23.4332 | 22.8616 | 50.0496 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14184 | 2.367 | 0.33573 | 16.6879 | 21.7681 | 3.4504 | 0.33792 | 1.693 | 1.4094 | 1.6651 | 1.0935
2012-10-30 23:37 | 26.0074 | 23.4894 | 23.1298 | 23.3975 | 22.8419 | 50.0716 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33577 | 16.6877 | 21.8125 | 3.4519 | 0.33797 | 1.6769 | 1.3173 | 1.585 | 1.0294
2012-10-30 23:37 | 26.0194 | 23.5014 | 23.1858 | 23.3656 | 22.8819 | 50.0427 | 0.006735 | 0.32627 | 0.002197 | 48.4437 | 0.14186 | 2.3675 | 0.33585 | 16.689 | 21.8085 | 3.4499 | 0.33805 | 1.6929 | 1.3773 | 1.5571 | 1.0734
2012-10-30 23:37 | 26.0209 | 23.4709 | 23.1473 | 23.3751 | 22.8474 | 50.0681 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14191 | 2.368 | 0.33605 | 16.6863 | 21.81 | 3.4517 | 0.33825 | 1.6609 | 1.3373 | 1.5651 | 1.0374
2012-10-30 23:37 | 26.0201 | 23.4342 | 23.1585 | 23.3942 | 22.8906 | 50.0687 | 0.006719 | 0.32624 | 0.002192 | 48.5548 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6873 | 21.8132 | 3.4517 | 0.33825 | 1.621 | 1.3453 | 1.581 | 1.0774
2012-10-30 23:37 | 26.0261 | 23.5121 | 23.1325 | 23.3883 | 22.8606 | 50.0438 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33643 | 16.6864 | 21.8353 | 3.45 | 0.33862 | 1.6768 | 1.2972 | 1.553 | 1.0253
2012-10-30 23:37 | 26.0149 | 23.445 | 23.1133 | 23.389 | 22.8454 | 50.0594 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33631 | 16.6863 | 21.7799 | 3.4511 | 0.3385 | 1.6651 | 1.3334 | 1.6091 | 1.0655
2012-10-30 23:37 | 26.0261 | 23.4761 | 23.1685 | 23.4082 | 22.8646 | 50.0669 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33619 | 16.688 | 21.7951 | 3.4516 | 0.33838 | 1.681 | 1.3734 | 1.6131 | 1.0695
2012-10-30 23:37 | 26.0171 | 23.4911 | 23.1395 | 23.3593 | 22.8436 | 50.0623 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14191 | 2.368 | 0.33605 | 16.6869 | 21.7781 | 3.4513 | 0.33824 | 1.713 | 1.3614 | 1.5812 | 1.0655
2012-10-30 23:37 | 26.0253 | 23.4873 | 23.1197 | 23.3755 | 22.8718 | 50.0664 | 0.006732 | 0.32638 | 0.002197 | 48.4825 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33622 | 16.6867 | 21.7582 | 3.4516 | 0.33842 | 1.7291 | 1.3615 | 1.6173 | 1.1136
2012-10-30 23:37 | 26.0223 | 23.5083 | 23.1447 | 23.3805 | 22.8568 | 50.0617 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33598 | 16.6879 | 21.8074 | 3.4513 | 0.33818 | 1.7009 | 1.3373 | 1.5731 | 1.0494
2012-10-30 23:37 | 26.0186 | 23.5006 | 23.133 | 23.4047 | 22.8051 | 50.06 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.1419 | 2.3676 | 0.33597 | 16.6856 | 21.7836 | 3.4511 | 0.33816 | 1.717 | 1.3494 | 1.6211 | 1.0215
2012-10-30 23:37 | 26.0201 | 23.4741 | 23.1425 | 23.3783 | 22.8626 | 50.071 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33597 | 16.6884 | 21.7851 | 3.4519 | 0.33817 | 1.689 | 1.3574 | 1.5932 | 1.0775
2012-10-30 23:37 | 26.0216 | 23.4796 | 23.144 | 23.3917 | 22.8521 | 50.0675 | 0.006732 | 0.32637 | 0.002197 | 48.4804 | 0.14194 | 2.3686 | 0.3362 | 16.6868 | 21.7385 | 3.4517 | 0.3384 | 1.7411 | 1.4055 | 1.6532 | 1.1136
2012-10-30 23:37 | 26.0261 | 23.4801 | 23.1565 | 23.4042 | 22.8486 | 50.0635 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33616 | 16.688 | 21.7791 | 3.4514 | 0.33836 | 1.701 | 1.3774 | 1.6251 | 1.0695
2012-10-30 23:37 | 26.0201 | 23.4661 | 23.1505 | 23.4422 | 22.8626 | 50.06 | 0.006744 | 0.32628 | 0.0022 | 48.3812 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6867 | 21.8252 | 3.4511 | 0.33836 | 1.6409 | 1.3253 | 1.617 | 1.0374
2012-10-30 23:37 | 26.0201 | 23.4621 | 23.1465 | 23.3823 | 22.8666 | 50.0594 | 0.006744 | 0.3263 | 0.002201 | 48.3833 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33583 | 16.687 | 21.7571 | 3.4511 | 0.33803 | 1.705 | 1.3894 | 1.6252 | 1.1095
2012-10-30 23:37 | 26.0201 | 23.4821 | 23.1505 | 23.4022 | 22.8706 | 50.056 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33583 | 16.6866 | 21.7731 | 3.4509 | 0.33803 | 1.709 | 1.3774 | 1.6291 | 1.0975
2012-10-30 23:37 | 26.0216 | 23.4676 | 23.136 | 23.3997 | 22.8601 | 50.0721 | 0.006735 | 0.32624 | 0.002197 | 48.4395 | 0.14187 | 2.3672 | 0.33582 | 16.6862 | 21.7947 | 3.452 | 0.33802 | 1.6729 | 1.3413 | 1.605 | 1.0654
2012-10-30 23:37 | 26.0209 | 23.431 | 23.1833 | 23.395 | 22.8354 | 50.0629 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33599 | 16.6867 | 21.7819 | 3.4513 | 0.33818 | 1.6491 | 1.4014 | 1.6131 | 1.0535
2012-10-30 23:37 | 26.0223 | 23.5163 | 23.1407 | 23.3805 | 22.8368 | 50.0652 | 0.006729 | 0.3263 | 0.002196 | 48.4912 | 0.1419 | 2.368 | 0.33601 | 16.6879 | 21.7873 | 3.4515 | 0.33821 | 1.729 | 1.3534 | 1.5932 | 1.0495
2012-10-30 23:38 | 26.0186 | 23.4966 | 23.121 | 23.3848 | 22.8371 | 50.0681 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14181 | 2.3663 | 0.33556 | 16.6871 | 21.7876 | 3.4517 | 0.33776 | 1.709 | 1.3334 | 1.5972 | 1.0495
2012-10-30 23:38 | 26.0186 | 23.4527 | 23.165 | 23.4007 | 22.8371 | 50.075 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14184 | 2.3669 | 0.33572 | 16.6867 | 21.7515 | 3.4522 | 0.33791 | 1.7012 | 1.4135 | 1.6492 | 1.0856
2012-10-30 23:38 | 26.0246 | 23.4906 | 23.167 | 23.3987 | 22.8631 | 50.0641 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14179 | 2.3663 | 0.33553 | 16.6882 | 21.8217 | 3.4514 | 0.33772 | 1.6689 | 1.3453 | 1.577 | 1.0414
2012-10-30 23:38 | 26.0306 | 23.4167 | 23.197 | 23.3968 | 22.8131 | 50.0693 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14182 | 2.3667 | 0.33564 | 16.6881 | 21.8117 | 3.4518 | 0.33783 | 1.605 | 1.3853 | 1.5851 | 1.0014
2012-10-30 23:38 | 26.0119 | 23.4899 | 23.1503 | 23.398 | 22.8304 | 50.0641 | 0.006741 | 0.32627 | 0.002199 | 48.4005 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33597 | 16.6886 | 21.785 | 3.4514 | 0.33816 | 1.7049 | 1.3653 | 1.613 | 1.0454
2012-10-30 23:38 | 26.0209 | 23.4869 | 23.1673 | 23.3751 | 22.8554 | 50.0577 | 0.006719 | 0.32633 | 0.002193 | 48.5676 | 0.14191 | 2.3683 | 0.33609 | 16.6887 | 21.798 | 3.451 | 0.33828 | 1.6889 | 1.3693 | 1.5771 | 1.0574
2012-10-30 23:38 | 26.0291 | 23.4751 | 23.1635 | 23.4032 | 22.8676 | 50.06 | 0.006738 | 0.32627 | 0.002198 | 48.4221 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6866 | 21.7781 | 3.4511 | 0.33841 | 1.697 | 1.3854 | 1.6251 | 1.0895
2012-10-30 23:38 | 26.0216 | 23.4676 | 23.152 | 23.4437 | 22.9161 | 50.0664 | 0.006722 | 0.32631 | 0.002193 | 48.5439 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6872 | 21.8027 | 3.4516 | 0.33849 | 1.6649 | 1.3493 | 1.641 | 1.1134
2012-10-30 23:38 | 26.0231 | 23.4691 | 23.1495 | 23.3813 | 22.8736 | 50.056 | 0.006722 | 0.32633 | 0.002194 | 48.546 | 0.14205 | 2.3702 | 0.33669 | 16.6853 | 21.7881 | 3.4509 | 0.33888 | 1.681 | 1.3614 | 1.5932 | 1.0855
2012-10-30 23:38 | 26.0194 | 23.4774 | 23.1338 | 23.3736 | 22.8459 | 50.0606 | 0.006729 | 0.32628 | 0.002196 | 48.4891 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6866 | 21.7644 | 3.4512 | 0.33849 | 1.713 | 1.3694 | 1.6092 | 1.0815
2012-10-30 23:38 | 26.0051 | 23.4871 | 23.1635 | 23.3713 | 22.8436 | 50.0641 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6866 | 21.7862 | 3.4514 | 0.33834 | 1.7009 | 1.3773 | 1.5851 | 1.0574
2012-10-30 23:38 | 26.0171 | 23.4472 | 23.1475 | 23.3912 | 22.8676 | 50.0646 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.14199 | 2.3691 | 0.33638 | 16.6854 | 21.7741 | 3.4515 | 0.33857 | 1.6731 | 1.3734 | 1.6171 | 1.0935
2012-10-30 23:38 | 26.0111 | 23.4811 | 23.1775 | 23.4052 | 22.8936 | 50.0623 | 0.006707 | 0.32631 | 0.002189 | 48.6525 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6866 | 21.7721 | 3.4513 | 0.33829 | 1.709 | 1.4054 | 1.6331 | 1.1215
2012-10-30 23:38 | 26.0096 | 23.4836 | 23.124 | 23.3957 | 22.8441 | 50.0669 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33619 | 16.6872 | 21.7586 | 3.4516 | 0.33838 | 1.725 | 1.3654 | 1.6371 | 1.0855
2012-10-30 23:38 | 26.0164 | 23.4544 | 23.1428 | 23.3865 | 22.8869 | 50.0681 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33618 | 16.6868 | 21.7574 | 3.4517 | 0.33837 | 1.697 | 1.3854 | 1.6291 | 1.1295
2012-10-30 23:38 | 26.0066 | 23.4646 | 23.197 | 23.3927 | 22.8371 | 50.0641 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33632 | 16.6861 | 21.7476 | 3.4514 | 0.33851 | 1.717 | 1.4494 | 1.6451 | 1.0895
2012-10-30 23:38 | 26.0111 | 23.529 | 23.1375 | 23.4132 | 22.8736 | 50.0617 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33639 | 16.6866 | 21.7882 | 3.4513 | 0.33858 | 1.7408 | 1.3493 | 1.625 | 1.0854
2012-10-30 23:38 | 26.0134 | 23.4674 | 23.1358 | 23.4115 | 22.8519 | 50.0739 | 0.00671 | 0.3263 | 0.002189 | 48.6285 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33611 | 16.6868 | 21.7504 | 3.4521 | 0.3383 | 1.717 | 1.3854 | 1.6611 | 1.1015
2012-10-30 23:38 | 26.0051 | 23.4671 | 23.1395 | 23.3872 | 22.8396 | 50.0612 | 0.00671 | 0.32631 | 0.00219 | 48.6307 | 0.14197 | 2.3687 | 0.3363 | 16.6844 | 21.7621 | 3.4512 | 0.33849 | 1.705 | 1.3774 | 1.6251 | 1.0775
2012-10-30 23:38 | 26.0074 | 23.4574 | 23.1018 | 23.3855 | 22.8539 | 50.0664 | 0.006735 | 0.3263 | 0.002198 | 48.448 | 0.14197 | 2.3691 | 0.33633 | 16.6874 | 21.7604 | 3.4516 | 0.33853 | 1.697 | 1.3414 | 1.6251 | 1.0935
2012-10-30 23:38 | 26.0119 | 23.4779 | 23.1463 | 23.426 | 22.8424 | 50.0658 | 0.006707 | 0.3263 | 0.002188 | 48.6502 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33628 | 16.6866 | 21.7809 | 3.4515 | 0.33847 | 1.697 | 1.3654 | 1.6451 | 1.0615
2012-10-30 23:38 | 26.0171 | 23.523 | 23.1395 | 23.4272 | 22.8156 | 50.0461 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14189 | 2.368 | 0.33598 | 16.6896 | 21.7942 | 3.4502 | 0.33818 | 1.7288 | 1.3453 | 1.633 | 1.0214
2012-10-30 23:38 | 26.0066 | 23.4367 | 23.121 | 23.3648 | 22.8571 | 50.0531 | 0.006713 | 0.32631 | 0.002191 | 48.609 | 0.14189 | 2.368 | 0.33599 | 16.6886 | 21.7235 | 3.4507 | 0.33818 | 1.7132 | 1.3975 | 1.6413 | 1.1336
2012-10-30 23:38 | 26.0089 | 23.4869 | 23.1553 | 23.403 | 22.8754 | 50.0525 | 0.006725 | 0.32621 | 0.002194 | 48.5072 | 0.14188 | 2.3676 | 0.33592 | 16.6873 | 21.6977 | 3.4506 | 0.33812 | 1.7892 | 1.4576 | 1.7053 | 1.1777
2012-10-30 23:38 | 26.0156 | 23.4896 | 23.142 | 23.4057 | 22.8701 | 50.0675 | 0.006729 | 0.32625 | 0.002195 | 48.4848 | 0.14184 | 2.3671 | 0.33576 | 16.6886 | 21.7806 | 3.4517 | 0.33795 | 1.709 | 1.3614 | 1.6251 | 1.0895
2012-10-30 23:38 | 26.0096 | 23.4796 | 23.076 | 23.3997 | 22.8761 | 50.0473 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.1419 | 2.3679 | 0.336 | 16.6873 | 21.7345 | 3.4503 | 0.3382 | 1.7451 | 1.3415 | 1.6652 | 1.1416
2012-10-30 23:39 | 26.0186 | 23.5046 | 23.125 | 23.3528 | 22.8571 | 50.0641 | 0.006725 | 0.32624 | 0.002194 | 48.5115 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.687 | 21.7395 | 3.4514 | 0.33806 | 1.7651 | 1.3855 | 1.6133 | 1.1176
2012-10-30 23:39 | 26.0141 | 23.4841 | 23.1245 | 23.3842 | 22.9046 | 50.0583 | 0.006725 | 0.32627 | 0.002194 | 48.5157 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.6876 | 21.727 | 3.451 | 0.33806 | 1.7571 | 1.3975 | 1.6572 | 1.1776
2012-10-30 23:39 | 26.0209 | 23.431 | 23.1193 | 23.403 | 22.8634 | 50.0565 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33585 | 16.6874 | 21.7418 | 3.4509 | 0.33805 | 1.6892 | 1.3775 | 1.6612 | 1.1216
2012-10-30 23:39 | 26.0156 | 23.4257 | 23.07 | 23.3658 | 22.8701 | 50.06 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33614 | 16.687 | 21.7325 | 3.4511 | 0.33833 | 1.6932 | 1.3375 | 1.6333 | 1.1376
2012-10-30 23:39 | 26.0134 | 23.4395 | 23.1238 | 23.3875 | 22.8639 | 50.049 | 0.006719 | 0.32631 | 0.002192 | 48.5656 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33608 | 16.6859 | 21.7784 | 3.4504 | 0.33827 | 1.6611 | 1.3454 | 1.6091 | 1.0855
2012-10-30 23:39 | 26.0126 | 23.4866 | 23.139 | 23.3468 | 22.8471 | 50.0739 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6869 | 21.7295 | 3.4521 | 0.33842 | 1.7571 | 1.4095 | 1.6173 | 1.1176
2012-10-30 23:39 | 26.0171 | 23.4711 | 23.1075 | 23.3912 | 22.8676 | 50.0641 | 0.006729 | 0.32637 | 0.002196 | 48.502 | 0.1419 | 2.3681 | 0.33603 | 16.6882 | 21.738 | 3.4514 | 0.33823 | 1.7331 | 1.3695 | 1.6532 | 1.1296
2012-10-30 23:39 | 26.0216 | 23.5195 | 23.108 | 23.3957 | 22.8441 | 50.0542 | 0.006722 | 0.32637 | 0.002194 | 48.5525 | 0.14193 | 2.3681 | 0.33609 | 16.6853 | 21.7385 | 3.4507 | 0.33829 | 1.781 | 1.3695 | 1.6572 | 1.1056
2012-10-30 23:39 | 26.0179 | 23.4599 | 23.1083 | 23.404 | 22.8884 | 50.0496 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.14187 | 2.3677 | 0.33589 | 16.6895 | 21.7468 | 3.4504 | 0.33809 | 1.7131 | 1.3615 | 1.6572 | 1.1416
2012-10-30 23:39 | 26.0149 | 23.445 | 23.1333 | 23.3451 | 22.8454 | 50.0606 | 0.006732 | 0.32631 | 0.002197 | 48.4718 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33585 | 16.6872 | 21.7478 | 3.4512 | 0.33804 | 1.6972 | 1.3855 | 1.5973 | 1.0976
2012-10-30 23:39 | 26.0059 | 23.4799 | 23.1163 | 23.404 | 22.8484 | 50.0641 | 0.006725 | 0.32634 | 0.002195 | 48.5265 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33587 | 16.6869 | 21.7388 | 3.4514 | 0.33806 | 1.7411 | 1.3775 | 1.6652 | 1.1096
2012-10-30 23:39 | 26.0164 | 23.4784 | 23.1708 | 23.3945 | 22.8269 | 50.0554 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14191 | 2.368 | 0.33603 | 16.6868 | 21.7614 | 3.4508 | 0.33823 | 1.717 | 1.4094 | 1.6331 | 1.0655
2012-10-30 23:39 | 26.0209 | 23.455 | 23.1513 | 23.3711 | 22.8474 | 50.0571 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.14187 | 2.3676 | 0.3359 | 16.6886 | 21.7779 | 3.4509 | 0.3381 | 1.6771 | 1.3734 | 1.5932 | 1.0695
2012-10-30 23:39 | 26.0194 | 23.4654 | 23.1458 | 23.3935 | 22.8579 | 50.0542 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33596 | 16.6884 | 21.7443 | 3.4507 | 0.33816 | 1.7211 | 1.4015 | 1.6492 | 1.1136
2012-10-30 23:39 | 26.0179 | 23.5039 | 23.1243 | 23.3841 | 22.8724 | 50.0525 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.14189 | 2.3676 | 0.33595 | 16.6859 | 21.7268 | 3.4506 | 0.33815 | 1.7771 | 1.3975 | 1.6573 | 1.1456
2012-10-30 23:39 | 26.0261 | 23.4681 | 23.1125 | 23.4202 | 22.8726 | 50.0617 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.1419 | 2.3678 | 0.33599 | 16.6867 | 21.7711 | 3.4513 | 0.33818 | 1.697 | 1.3414 | 1.6491 | 1.1015
2012-10-30 23:39 | 26.0149 | 23.4649 | 23.1373 | 23.3771 | 22.8374 | 50.0479 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33605 | 16.6876 | 21.7438 | 3.4503 | 0.33824 | 1.7211 | 1.3935 | 1.6333 | 1.0936
2012-10-30 23:39 | 26.0126 | 23.4986 | 23.135 | 23.4027 | 22.8711 | 50.0577 | 0.006735 | 0.32625 | 0.002197 | 48.4416 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6871 | 21.7215 | 3.451 | 0.3383 | 1.7771 | 1.4135 | 1.6812 | 1.1496
2012-10-30 23:39 | 26.0126 | 23.4866 | 23.099 | 23.3708 | 22.9031 | 50.0536 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33615 | 16.6874 | 21.7616 | 3.4507 | 0.33835 | 1.725 | 1.3374 | 1.6092 | 1.1415
2012-10-30 23:39 | 26.0134 | 23.4754 | 23.1198 | 23.3716 | 22.8239 | 50.0548 | 0.006722 | 0.32627 | 0.002193 | 48.5373 | 0.14193 | 2.3685 | 0.33616 | 16.6886 | 21.7423 | 3.4508 | 0.33835 | 1.7331 | 1.3775 | 1.6293 | 1.0816
2012-10-30 23:39 | 26.0149 | 23.4729 | 23.1213 | 23.3651 | 22.8494 | 50.0588 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14192 | 2.368 | 0.33607 | 16.6857 | 21.7398 | 3.4511 | 0.33827 | 1.7331 | 1.3815 | 1.6253 | 1.1096
2012-10-30 23:39 | 26.0096 | 23.4556 | 23.092 | 23.3837 | 22.8481 | 50.0479 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6862 | 21.7225 | 3.4503 | 0.33834 | 1.7331 | 1.3695 | 1.6612 | 1.1256
2012-10-30 23:39 | 26.0126 | 23.4946 | 23.115 | 23.3708 | 22.8151 | 50.0629 | 0.006722 | 0.32636 | 0.002194 | 48.5503 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33614 | 16.6865 | 21.7175 | 3.4513 | 0.33834 | 1.7771 | 1.3975 | 1.6533 | 1.0976
2012-10-30 23:39 | 26.0194 | 23.4455 | 23.1578 | 23.4135 | 22.8339 | 50.0519 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14194 | 2.3686 | 0.33619 | 16.6874 | 21.7443 | 3.4506 | 0.33839 | 1.7012 | 1.4135 | 1.6692 | 1.0896
2012-10-30 23:39 | 26.0104 | 23.4245 | 23.1048 | 23.3606 | 22.7889 | 50.0623 | 0.006732 | 0.32634 | 0.002197 | 48.4761 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6861 | 21.7474 | 3.4513 | 0.33841 | 1.6771 | 1.3574 | 1.6132 | 1.0415
2012-10-30 23:39 | 26.0134 | 23.4634 | 23.1278 | 23.4075 | 22.8559 | 50.0542 | 0.006725 | 0.32628 | 0.002194 | 48.5179 | 0.14189 | 2.3677 | 0.33595 | 16.6872 | 21.7664 | 3.4507 | 0.33814 | 1.697 | 1.3614 | 1.6411 | 1.0895
2012-10-30 23:39 | 26.0081 | 23.4621 | 23.1345 | 23.4062 | 22.8506 | 50.0693 | 0.006716 | 0.32634 | 0.002192 | 48.5916 | 0.14191 | 2.3681 | 0.33606 | 16.6874 | 21.733 | 3.4518 | 0.33825 | 1.7291 | 1.4015 | 1.6732 | 1.1176
2012-10-30 23:40 | 26.0134 | 23.4674 | 23.1038 | 23.3676 | 22.8639 | 50.0594 | 0.006729 | 0.32636 | 0.002196 | 48.4998 | 0.14192 | 2.3683 | 0.3361 | 16.688 | 21.7624 | 3.4511 | 0.3383 | 1.705 | 1.3414 | 1.6052 | 1.1015
2012-10-30 23:40 | 26.0096 | 23.4596 | 23.156 | 23.3758 | 22.8121 | 50.0519 | 0.006732 | 0.32633 | 0.002197 | 48.4739 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6868 | 21.7466 | 3.4506 | 0.33836 | 1.713 | 1.4094 | 1.6292 | 1.0655
2012-10-30 23:40 | 26.0014 | 23.4634 | 23.1038 | 23.4075 | 22.8159 | 50.0531 | 0.006716 | 0.32624 | 0.002191 | 48.5765 | 0.14201 | 2.3697 | 0.33653 | 16.6862 | 21.7223 | 3.4507 | 0.33872 | 1.7411 | 1.3815 | 1.6852 | 1.0936
2012-10-30 23:40 | 26.0089 | 23.4949 | 23.1553 | 23.379 | 22.8634 | 50.0554 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14197 | 2.3689 | 0.33631 | 16.6858 | 21.7659 | 3.4508 | 0.3385 | 1.729 | 1.3894 | 1.6131 | 1.0975
2012-10-30 23:40 | 26.0074 | 23.4774 | 23.1058 | 23.3616 | 22.8379 | 50.0588 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33624 | 16.6867 | 21.7243 | 3.4511 | 0.33843 | 1.7531 | 1.3815 | 1.6373 | 1.1136
2012-10-30 23:40 | 26.0134 | 23.5034 | 23.1358 | 23.3955 | 22.8559 | 50.0479 | 0.006719 | 0.32628 | 0.002192 | 48.5612 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33624 | 16.6869 | 21.7383 | 3.4503 | 0.33843 | 1.7651 | 1.3975 | 1.6572 | 1.1176
2012-10-30 23:40 | 26.0074 | 23.4614 | 23.0858 | 23.4015 | 22.8139 | 50.0548 | 0.006719 | 0.3263 | 0.002192 | 48.5633 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6867 | 21.7644 | 3.4508 | 0.33849 | 1.697 | 1.3214 | 1.6371 | 1.0495
2012-10-30 23:40 | 25.9977 | 23.4837 | 23.1241 | 23.3878 | 22.8402 | 50.0519 | 0.006729 | 0.32624 | 0.002195 | 48.4827 | 0.142 | 2.3694 | 0.33644 | 16.6864 | 21.7266 | 3.4506 | 0.33864 | 1.7571 | 1.3975 | 1.6612 | 1.1136
2012-10-30 23:40 | 25.9999 | 23.4819 | 23.1343 | 23.39 | 22.8424 | 50.0617 | 0.006713 | 0.32622 | 0.00219 | 48.596 | 0.14195 | 2.3689 | 0.33626 | 16.6884 | 21.7489 | 3.4513 | 0.33845 | 1.733 | 1.3854 | 1.6411 | 1.0935
2012-10-30 23:40 | 25.9977 | 23.5076 | 23.1321 | 23.3998 | 22.8602 | 50.0502 | 0.006719 | 0.32622 | 0.002192 | 48.5526 | 0.14192 | 2.3682 | 0.33609 | 16.6868 | 21.7587 | 3.4505 | 0.33829 | 1.7489 | 1.3734 | 1.6411 | 1.1015
2012-10-30 23:40 | 25.9969 | 23.5028 | 23.1273 | 23.399 | 22.8194 | 50.049 | 0.006719 | 0.32625 | 0.002192 | 48.5569 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6876 | 21.7258 | 3.4504 | 0.3383 | 1.777 | 1.4015 | 1.6732 | 1.0936
2012-10-30 23:40 | 25.9999 | 23.5338 | 23.1223 | 23.41 | 22.8344 | 50.0502 | 0.006713 | 0.32624 | 0.00219 | 48.5982 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33596 | 16.6876 | 21.7088 | 3.4505 | 0.33815 | 1.825 | 1.4135 | 1.7012 | 1.1256
2012-10-30 23:40 | 25.9902 | 23.4562 | 23.1166 | 23.3564 | 22.7927 | 50.0502 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33585 | 16.688 | 21.7272 | 3.4505 | 0.33804 | 1.729 | 1.3894 | 1.6292 | 1.0655
2012-10-30 23:40 | 25.9947 | 23.5086 | 23.1371 | 23.3808 | 22.8132 | 50.0479 | 0.006729 | 0.32622 | 0.002195 | 48.4805 | 0.1418 | 2.3666 | 0.33558 | 16.6894 | 21.7597 | 3.4503 | 0.33777 | 1.7489 | 1.3774 | 1.6211 | 1.0535
2012-10-30 23:40 | 25.9939 | 23.4879 | 23.1243 | 23.372 | 22.8804 | 50.0421 | 0.006722 | 0.32628 | 0.002193 | 48.5396 | 0.14185 | 2.3671 | 0.33578 | 16.6869 | 21.783 | 3.4499 | 0.33798 | 1.7049 | 1.3413 | 1.589 | 1.0974
2012-10-30 23:40 | 25.9954 | 23.4973 | 23.1178 | 23.3975 | 22.8299 | 50.0404 | 0.006713 | 0.32634 | 0.002191 | 48.6133 | 0.14186 | 2.3674 | 0.33584 | 16.6878 | 21.7604 | 3.4498 | 0.33803 | 1.7369 | 1.3574 | 1.6371 | 1.0695
2012-10-30 23:40 | 25.9932 | 23.4632 | 23.1396 | 23.3953 | 22.8597 | 50.0461 | 0.006716 | 0.32627 | 0.002191 | 48.5807 | 0.14186 | 2.3673 | 0.33582 | 16.688 | 21.7783 | 3.4502 | 0.33801 | 1.6849 | 1.3613 | 1.617 | 1.0814
2012-10-30 23:40 | 25.9947 | 23.5206 | 23.1171 | 23.3968 | 22.8492 | 50.0386 | 0.006725 | 0.32636 | 0.002195 | 48.5286 | 0.14183 | 2.3667 | 0.33565 | 16.6872 | 21.7838 | 3.4497 | 0.33785 | 1.7368 | 1.3333 | 1.613 | 1.0654
2012-10-30 23:40 | 25.9977 | 23.4757 | 23.1561 | 23.3998 | 22.8202 | 50.0473 | 0.006738 | 0.32634 | 0.002199 | 48.4329 | 0.14187 | 2.3674 | 0.33586 | 16.6879 | 21.7627 | 3.4503 | 0.33806 | 1.713 | 1.3934 | 1.6371 | 1.0575
2012-10-30 23:40 | 25.9954 | 23.5492 | 23.1298 | 23.3815 | 22.8819 | 50.0427 | 0.00671 | 0.32627 | 0.002189 | 48.6241 | 0.14193 | 2.3681 | 0.3361 | 16.6857 | 21.7725 | 3.4499 | 0.33829 | 1.7767 | 1.3573 | 1.609 | 1.1094
2012-10-30 23:40 | 25.9909 | 23.4689 | 23.1373 | 23.377 | 22.8054 | 50.0548 | 0.006729 | 0.3262 | 0.002195 | 48.4761 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33596 | 16.6885 | 21.772 | 3.4508 | 0.33816 | 1.6969 | 1.3653 | 1.605 | 1.0334
2012-10-30 23:40 | 25.9954 | 23.4574 | 23.1218 | 23.3775 | 22.8739 | 50.0421 | 0.006713 | 0.32633 | 0.002191 | 48.6111 | 0.14188 | 2.3672 | 0.33585 | 16.6852 | 21.7845 | 3.4499 | 0.33804 | 1.6729 | 1.3373 | 1.593 | 1.0894
2012-10-30 23:40 | 26.0006 | 23.4985 | 23.139 | 23.3668 | 22.8631 | 50.045 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14187 | 2.3673 | 0.33584 | 16.6863 | 21.7977 | 3.4501 | 0.33804 | 1.7008 | 1.3413 | 1.5691 | 1.0654
2012-10-30 23:40 | 25.9954 | 23.4694 | 23.1458 | 23.3975 | 22.8699 | 50.0479 | 0.006738 | 0.3263 | 0.002199 | 48.4264 | 0.1418 | 2.3664 | 0.33555 | 16.6881 | 21.7725 | 3.4503 | 0.33775 | 1.6969 | 1.3733 | 1.625 | 1.0974
2012-10-30 23:40 | 25.9872 | 23.4652 | 23.1336 | 23.3773 | 22.8417 | 50.0404 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.1418 | 2.3664 | 0.33556 | 16.688 | 21.7763 | 3.4498 | 0.33776 | 1.6889 | 1.3573 | 1.601 | 1.0654
2012-10-30 23:40 | 25.9969 | 23.4789 | 23.1473 | 23.383 | 22.8874 | 50.0456 | 0.006732 | 0.32628 | 0.002197 | 48.4675 | 0.1418 | 2.3664 | 0.33556 | 16.6884 | 21.794 | 3.4501 | 0.33776 | 1.6849 | 1.3533 | 1.589 | 1.0934
2012-10-30 23:40 | 25.9947 | 23.4887 | 23.1691 | 23.3688 | 22.8452 | 50.0461 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14188 | 2.3675 | 0.33589 | 16.6872 | 21.7718 | 3.4502 | 0.33809 | 1.7169 | 1.3973 | 1.597 | 1.0734
2012-10-30 23:40 | 25.9932 | 23.4752 | 23.1276 | 23.3873 | 22.8477 | 50.0375 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14189 | 2.3678 | 0.33595 | 16.6881 | 21.7983 | 3.4496 | 0.33815 | 1.6769 | 1.3293 | 1.589 | 1.0494
2012-10-30 23:41 | 25.9992 | 23.5011 | 23.1376 | 23.3813 | 22.8777 | 50.0369 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14185 | 2.3674 | 0.33581 | 16.6894 | 21.7883 | 3.4495 | 0.33801 | 1.7128 | 1.3493 | 1.593 | 1.0894
2012-10-30 23:41 | 25.9954 | 23.4454 | 23.1338 | 23.3655 | 22.8579 | 50.0525 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14192 | 2.3681 | 0.33607 | 16.6867 | 21.8166 | 3.4506 | 0.33827 | 1.6288 | 1.3172 | 1.5489 | 1.0413
2012-10-30 23:41 | 25.9924 | 23.5183 | 23.1188 | 23.3586 | 22.8709 | 50.0519 | 0.006735 | 0.32622 | 0.002197 | 48.4373 | 0.14193 | 2.3684 | 0.33616 | 16.6871 | 21.7855 | 3.4506 | 0.33835 | 1.7328 | 1.3333 | 1.5731 | 1.0854
2012-10-30 23:41 | 25.9902 | 23.4682 | 23.1446 | 23.3803 | 22.8207 | 50.0392 | 0.006716 | 0.32624 | 0.002191 | 48.5765 | 0.14191 | 2.3682 | 0.33607 | 16.6878 | 21.8074 | 3.4497 | 0.33826 | 1.6608 | 1.3372 | 1.5729 | 1.0133
2012-10-30 23:41 | 25.9864 | 23.4724 | 23.1168 | 23.3885 | 22.8969 | 50.0456 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14191 | 2.368 | 0.33603 | 16.6867 | 21.7635 | 3.4501 | 0.33822 | 1.7089 | 1.3533 | 1.625 | 1.1334
2012-10-30 23:41 | 25.9879 | 23.5058 | 23.1263 | 23.362 | 22.8544 | 50.0409 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14194 | 2.3684 | 0.33617 | 16.6864 | 21.8171 | 3.4498 | 0.33837 | 1.6887 | 1.3092 | 1.5449 | 1.0373
2012-10-30 23:41 | 25.9849 | 23.4589 | 23.1033 | 23.355 | 22.8474 | 50.0323 | 0.006741 | 0.32628 | 0.002199 | 48.4028 | 0.14196 | 2.369 | 0.33632 | 16.6876 | 21.7379 | 3.4492 | 0.33852 | 1.721 | 1.3654 | 1.6171 | 1.1095
2012-10-30 23:41 | 25.9849 | 23.4709 | 23.1313 | 23.407 | 22.8554 | 50.0346 | 0.006722 | 0.3263 | 0.002193 | 48.5417 | 0.14198 | 2.369 | 0.33635 | 16.6857 | 21.774 | 3.4494 | 0.33854 | 1.6969 | 1.3573 | 1.633 | 1.0814
2012-10-30 23:41 | 25.9804 | 23.4584 | 23.0988 | 23.3945 | 22.8229 | 50.0432 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14195 | 2.3687 | 0.33623 | 16.6865 | 21.7775 | 3.45 | 0.33843 | 1.6809 | 1.3213 | 1.617 | 1.0454
2012-10-30 23:41 | 25.9909 | 23.4809 | 23.1533 | 23.381 | 22.8054 | 50.045 | 0.006725 | 0.32637 | 0.002195 | 48.5309 | 0.14196 | 2.3689 | 0.33629 | 16.6864 | 21.772 | 3.4501 | 0.33849 | 1.7089 | 1.3813 | 1.609 | 1.0334
2012-10-30 23:41 | 25.9767 | 23.4707 | 23.1271 | 23.4147 | 22.8312 | 50.0427 | 0.006725 | 0.3263 | 0.002194 | 48.52 | 0.142 | 2.3694 | 0.33647 | 16.6856 | 21.7578 | 3.4499 | 0.33867 | 1.7129 | 1.3693 | 1.6569 | 1.0734
2012-10-30 23:41 | 25.973 | 23.5149 | 23.0954 | 23.3591 | 22.8275 | 50.0369 | 0.006732 | 0.32627 | 0.002196 | 48.4652 | 0.14199 | 2.3693 | 0.33641 | 16.6865 | 21.7541 | 3.4495 | 0.33861 | 1.7608 | 1.3413 | 1.605 | 1.0734
2012-10-30 23:41 | 25.9767 | 23.4946 | 23.1151 | 23.3668 | 22.8632 | 50.0421 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14198 | 2.3692 | 0.33638 | 16.6864 | 21.7377 | 3.4499 | 0.33857 | 1.7569 | 1.3774 | 1.6291 | 1.1255
2012-10-30 23:41 | 25.9767 | 23.4906 | 23.1191 | 23.3868 | 22.8432 | 50.0409 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14198 | 2.3691 | 0.33636 | 16.6869 | 21.7698 | 3.4498 | 0.33856 | 1.7208 | 1.3493 | 1.617 | 1.0734
2012-10-30 23:41 | 25.97 | 23.5238 | 23.0924 | 23.3561 | 22.8405 | 50.0444 | 0.006719 | 0.32627 | 0.002192 | 48.559 | 0.14196 | 2.3689 | 0.3363 | 16.6866 | 21.7511 | 3.4501 | 0.33849 | 1.7727 | 1.3413 | 1.605 | 1.0894
2012-10-30 23:41 | 25.9789 | 23.5008 | 23.1173 | 23.405 | 22.8774 | 50.0461 | 0.006722 | 0.32624 | 0.002193 | 48.5332 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33597 | 16.6882 | 21.7439 | 3.4502 | 0.33816 | 1.7569 | 1.3734 | 1.6611 | 1.1335
2012-10-30 23:41 | 25.976 | 23.5179 | 23.1304 | 23.3941 | 22.8425 | 50.0427 | 0.006725 | 0.32622 | 0.002194 | 48.5093 | 0.14194 | 2.3687 | 0.33621 | 16.6883 | 21.7731 | 3.4499 | 0.3384 | 1.7448 | 1.3573 | 1.621 | 1.0694
2012-10-30 23:41 | 25.9677 | 23.5215 | 23.1221 | 23.4057 | 22.8142 | 50.0409 | 0.006722 | 0.32625 | 0.002193 | 48.5353 | 0.14187 | 2.3678 | 0.33591 | 16.6897 | 21.7327 | 3.4498 | 0.3381 | 1.7888 | 1.3894 | 1.673 | 1.0815
2012-10-30 23:41 | 25.9737 | 23.4796 | 23.0841 | 23.3998 | 22.8482 | 50.0357 | 0.006729 | 0.32634 | 0.002196 | 48.4977 | 0.14189 | 2.3679 | 0.33598 | 16.6878 | 21.7427 | 3.4495 | 0.33817 | 1.7369 | 1.3414 | 1.6571 | 1.1055
2012-10-30 23:41 | 25.964 | 23.5099 | 23.1024 | 23.3821 | 22.8225 | 50.0421 | 0.006729 | 0.32627 | 0.002195 | 48.4868 | 0.14193 | 2.3683 | 0.33613 | 16.6872 | 21.709 | 3.4499 | 0.33832 | 1.8009 | 1.3934 | 1.6731 | 1.1135
2012-10-30 23:41 | 25.9692 | 23.5071 | 23.1156 | 23.3753 | 22.8317 | 50.0513 | 0.006729 | 0.32633 | 0.002196 | 48.4955 | 0.14191 | 2.368 | 0.33605 | 16.6865 | 21.7583 | 3.4505 | 0.33825 | 1.7488 | 1.3573 | 1.617 | 1.0734
2012-10-30 23:41 | 25.964 | 23.4739 | 23.1184 | 23.3901 | 22.8825 | 50.0438 | 0.006716 | 0.32633 | 0.002192 | 48.5893 | 0.14192 | 2.3682 | 0.3361 | 16.6862 | 21.721 | 3.45 | 0.33829 | 1.7529 | 1.3974 | 1.6691 | 1.1615
2012-10-30 23:41 | 25.97 | 23.4759 | 23.1004 | 23.3961 | 22.8245 | 50.034 | 0.006725 | 0.32633 | 0.002195 | 48.5243 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33609 | 16.6877 | 21.715 | 3.4493 | 0.33829 | 1.7609 | 1.3854 | 1.6811 | 1.1095
2012-10-30 23:41 | 25.9655 | 23.4555 | 23.1279 | 23.3836 | 22.86 | 50.0409 | 0.006725 | 0.32631 | 0.002194 | 48.5222 | 0.14192 | 2.368 | 0.33605 | 16.6857 | 21.7345 | 3.4498 | 0.33825 | 1.721 | 1.3934 | 1.6491 | 1.1255
2012-10-30 23:41 | 25.9602 | 23.5021 | 23.1186 | 23.3863 | 22.8507 | 50.0467 | 0.006732 | 0.3263 | 0.002197 | 48.4695 | 0.14192 | 2.3683 | 0.33611 | 16.6878 | 21.7292 | 3.4502 | 0.33831 | 1.7729 | 1.3894 | 1.6571 | 1.1215
2012-10-30 23:41 | 25.9587 | 23.4686 | 23.165 | 23.3728 | 22.8612 | 50.0479 | 0.006732 | 0.32625 | 0.002196 | 48.4632 | 0.14195 | 2.3686 | 0.33621 | 16.6861 | 21.7197 | 3.4503 | 0.33841 | 1.7489 | 1.4453 | 1.6531 | 1.1415
2012-10-30 23:41 | 25.9595 | 23.5213 | 23.1179 | 23.3576 | 22.854 | 50.0461 | 0.006716 | 0.32628 | 0.002191 | 48.5829 | 0.14196 | 2.3688 | 0.33626 | 16.6865 | 21.7085 | 3.4502 | 0.33845 | 1.8128 | 1.4094 | 1.6491 | 1.1455
2012-10-30 23:42 | 25.9707 | 23.5245 | 23.1291 | 23.3888 | 22.8492 | 50.038 | 0.006729 | 0.32631 | 0.002196 | 48.4934 | 0.14191 | 2.3677 | 0.33599 | 16.6849 | 21.7157 | 3.4496 | 0.33819 | 1.8088 | 1.4134 | 1.6731 | 1.1335
2012-10-30 23:42 | 25.9655 | 23.4994 | 23.0959 | 23.3676 | 22.82 | 50.0542 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.38427 | 6.2338 | 2.3955 | 16.2224 | 21.7626 | 3.4507 | 2.3977 | 1.7368 | 1.3333 | 1.605 | 1.0574
2012-10-30 23:42 | 25.9595 | 23.5533 | 23.1099 | 23.3856 | 22.81 | 50.1611 | 0.006747 | 0.32644 | 0.002203 | 48.3833 | 0.4987 | 8.0589 | 4.0189 | 16.1599 | 21.7406 | 3.4581 | 4.0211 | 1.8127 | 1.3693 | 1.645 | 1.0694
2012-10-30 23:42 | 25.9595 | 23.6251 | 23.1658 | 23.3816 | 22.862 | 50.1819 | 0.006754 | 0.32638 | 0.002204 | 48.3245 | 0.49867 | 8.0583 | 4.0184 | 16.1595 | 21.7085 | 3.4595 | 4.0206 | 1.9166 | 1.4573 | 1.6731 | 1.1535
2012-10-30 23:42 | 25.961 | 23.6146 | 23.1633 | 23.3831 | 22.8315 | 50.1993 | 0.006747 | 0.32631 | 0.002202 | 48.364 | 0.49863 | 8.0576 | 4.0178 | 16.1594 | 21.726 | 3.4607 | 4.02 | 1.8886 | 1.4373 | 1.6571 | 1.1055
2012-10-30 23:42 | 25.9617 | 23.7311 | 23.208 | 23.4477 | 22.8602 | 50.1952 | 0.006744 | 0.32641 | 0.002201 | 48.4005 | 0.49859 | 8.0571 | 4.0172 | 16.1596 | 21.7307 | 3.4605 | 4.0194 | 2.0004 | 1.4773 | 1.717 | 1.1295
2012-10-30 23:42 | 25.9617 | 23.8148 | 23.22 | 23.4197 | 22.8722 | 50.2149 | 0.006747 | 0.32637 | 0.002202 | 48.3726 | 0.49865 | 8.0578 | 4.018 | 16.1591 | 21.7107 | 3.4618 | 4.0202 | 2.1041 | 1.5093 | 1.709 | 1.1615
2012-10-30 23:42 | 25.9647 | 23.8258 | 23.2589 | 23.4666 | 22.8912 | 50.2236 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.49867 | 8.0585 | 4.0185 | 16.1599 | 21.7297 | 3.4624 | 4.0207 | 2.0961 | 1.5292 | 1.7369 | 1.1615
2012-10-30 23:42 | 25.961 | 23.9378 | 23.2832 | 23.4989 | 22.8675 | 50.2218 | 0.006754 | 0.32644 | 0.002205 | 48.3331 | 0.49873 | 8.0592 | 4.0194 | 16.1596 | 21.71 | 3.4623 | 4.0216 | 2.2278 | 1.5732 | 1.7889 | 1.1575
2012-10-30 23:42 | 25.955 | 23.9437 | 23.2852 | 23.5208 | 22.9255 | 50.2282 | 0.006741 | 0.3264 | 0.0022 | 48.42 | 0.4987 | 8.0588 | 4.0189 | 16.1596 | 21.72 | 3.4627 | 4.0211 | 2.2237 | 1.5652 | 1.8008 | 1.2055
2012-10-30 23:42 | 25.9595 | 24.0399 | 23.3416 | 23.5772 | 22.926 | 50.2374 | 0.006735 | 0.32637 | 0.002198 | 48.4588 | 0.49876 | 8.0598 | 4.0199 | 16.1597 | 21.7165 | 3.4634 | 4.0221 | 2.3234 | 1.6251 | 1.8607 | 1.2095
2012-10-30 23:42 | 25.964 | 24.1361 | 23.3621 | 23.6496 | 22.9665 | 50.2473 | 0.006754 | 0.32641 | 0.002205 | 48.3288 | 0.49873 | 8.0594 | 4.0195 | 16.1598 | 21.729 | 3.464 | 4.0217 | 2.4071 | 1.6331 | 1.9206 | 1.2375
2012-10-30 23:42 | 25.9557 | 24.1916 | 23.3418 | 23.6692 | 22.9422 | 50.2449 | 0.006738 | 0.32631 | 0.002199 | 48.4286 | 0.49877 | 8.0599 | 4.02 | 16.1596 | 21.7608 | 3.4639 | 4.0222 | 2.4308 | 1.581 | 1.9084 | 1.1814
2012-10-30 23:42 | 25.9677 | 24.2713 | 23.4097 | 23.7171 | 23.0062 | 50.2542 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.49878 | 8.0603 | 4.0203 | 16.1598 | 21.7287 | 3.4645 | 4.0225 | 2.5426 | 1.681 | 1.9884 | 1.2775
2012-10-30 23:42 | 25.9677 | 24.3629 | 23.4377 | 23.8248 | 22.9942 | 50.2744 | 0.006735 | 0.32636 | 0.002198 | 48.4566 | 0.4988 | 8.0603 | 4.0205 | 16.1595 | 21.7167 | 3.4659 | 4.0227 | 2.6462 | 1.721 | 2.1081 | 1.2775
2012-10-30 23:42 | 25.9602 | 24.3913 | 23.4302 | 23.8094 | 23.0226 | 50.2837 | 0.006732 | 0.32636 | 0.002197 | 48.4782 | 0.49879 | 8.0602 | 4.0204 | 16.1594 | 21.7493 | 3.4666 | 4.0226 | 2.642 | 1.6809 | 2.0601 | 1.2733
2012-10-30 23:42 | 25.9715 | 24.4543 | 23.4934 | 23.9403 | 23.0779 | 50.2866 | 0.006751 | 0.32637 | 0.002203 | 48.3439 | 0.49879 | 8.0602 | 4.0203 | 16.1595 | 21.7686 | 3.4668 | 4.0225 | 2.6857 | 1.7248 | 2.1717 | 1.3093
2012-10-30 23:42 | 25.964 | 24.4946 | 23.5218 | 24.0006 | 23.0864 | 50.2709 | 0.006732 | 0.3264 | 0.002197 | 48.4847 | 0.49881 | 8.0609 | 4.0209 | 16.1601 | 21.7531 | 3.4657 | 4.0231 | 2.7415 | 1.7687 | 2.2475 | 1.3333
2012-10-30 23:42 | 25.9595 | 24.5299 | 23.5692 | 24.036 | 23.0979 | 50.2894 | 0.006751 | 0.3264 | 0.002204 | 48.3482 | 0.49887 | 8.0615 | 4.0216 | 16.1596 | 21.7125 | 3.467 | 4.0238 | 2.8174 | 1.8567 | 2.3235 | 1.3854
2012-10-30 23:42 | 25.9617 | 24.5719 | 23.5036 | 24.1059 | 23.1201 | 50.2935 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.49889 | 8.0619 | 4.022 | 16.1598 | 21.7548 | 3.4672 | 4.0242 | 2.8171 | 1.7488 | 2.3511 | 1.3653
2012-10-30 23:42 | 25.964 | 24.6379 | 23.5817 | 24.1441 | 23.1663 | 50.2819 | 0.006751 | 0.32646 | 0.002204 | 48.3567 | 0.49893 | 8.0625 | 4.0226 | 16.1594 | 21.7451 | 3.4664 | 4.0248 | 2.8928 | 1.8366 | 2.399 | 1.4212
2012-10-30 23:42 | 25.9677 | 24.7609 | 23.6173 | 24.1478 | 23.1381 | 50.3178 | 0.006735 | 0.3264 | 0.002198 | 48.4631 | 0.4989 | 8.0619 | 4.0221 | 16.1592 | 21.7327 | 3.4689 | 4.0243 | 3.0282 | 1.8846 | 2.4151 | 1.4054
2012-10-30 23:42 | 25.964 | 24.7771 | 23.6376 | 24.2756 | 23.2423 | 50.305 | 0.006735 | 0.32647 | 0.002199 | 48.4738 | 0.49891 | 8.062 | 4.0222 | 16.1592 | 21.6889 | 3.468 | 4.0244 | 3.0882 | 1.9487 | 2.5867 | 1.5534
2012-10-30 23:42 | 25.9782 | 24.8669 | 23.7276 | 24.3256 | 23.2405 | 50.327 | 0.006744 | 0.32636 | 0.002201 | 48.3919 | 0.49889 | 8.0617 | 4.0219 | 16.1592 | 21.7432 | 3.4695 | 4.0241 | 3.1237 | 1.9844 | 2.5824 | 1.4973
2012-10-30 23:42 | 25.9647 | 24.8772 | 23.6822 | 24.4077 | 23.3029 | 50.3293 | 0.006744 | 0.32646 | 0.002202 | 48.4069 | 0.4989 | 8.062 | 4.0221 | 16.1594 | 21.7578 | 3.4697 | 4.0243 | 3.1194 | 1.9244 | 2.6499 | 1.5451
2012-10-30 23:42 | 25.9677 | 24.92 | 23.7251 | 24.4824 | 23.254 | 50.3334 | 0.006741 | 0.32644 | 0.002201 | 48.4263 | 0.49895 | 8.0626 | 4.0229 | 16.1591 | 21.7929 | 3.47 | 4.0251 | 3.1271 | 1.9322 | 2.6895 | 1.4611
2012-10-30 23:42 | 25.967 | 24.9948 | 23.7443 | 24.5414 | 23.3172 | 50.3334 | 0.006735 | 0.32641 | 0.002198 | 48.4652 | 0.49895 | 8.0625 | 4.0227 | 16.159 | 21.7681 | 3.47 | 4.0249 | 3.2267 | 1.9762 | 2.7733 | 1.5491
2012-10-30 23:42 | 25.9662 | 25.0775 | 23.7635 | 24.6321 | 23.3483 | 50.3438 | 0.006738 | 0.32644 | 0.0022 | 48.4479 | 0.49895 | 8.0626 | 4.0229 | 16.1591 | 21.7633 | 3.4707 | 4.0251 | 3.3142 | 2.0002 | 2.8688 | 1.585
2012-10-30 23:43 | 25.9625 | 25.1294 | 23.7797 | 24.6324 | 23.3287 | 50.3368 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.499 | 8.0632 | 4.0235 | 16.1588 | 21.7636 | 3.4702 | 4.0257 | 3.3658 | 2.0161 | 2.8688 | 1.5651
2012-10-30 23:43 | 25.9655 | 25.196 | 23.8904 | 24.7428 | 23.3676 | 50.3547 | 0.006744 | 0.32643 | 0.002201 | 48.4026 | 0.49901 | 8.0635 | 4.0237 | 16.159 | 21.7827 | 3.4715 | 4.0259 | 3.4133 | 2.1077 | 2.9601 | 1.5849
2012-10-30 23:43 | 25.9572 | 25.2274 | 23.9101 | 24.7743 | 23.3833 | 50.3669 | 0.006744 | 0.32638 | 0.002201 | 48.3962 | 0.49899 | 8.0634 | 4.0235 | 16.1594 | 21.7623 | 3.4723 | 4.0257 | 3.4651 | 2.1478 | 3.012 | 1.621
2012-10-30 23:43 | 25.9647 | 25.2786 | 23.9215 | 24.8415 | 23.4347 | 50.3715 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.49901 | 8.0635 | 4.0238 | 16.159 | 21.7859 | 3.4726 | 4.026 | 3.4927 | 2.1356 | 3.0556 | 1.6488
2012-10-30 23:43 | 25.9557 | 25.3688 | 23.9724 | 24.9756 | 23.4536 | 50.3865 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.49905 | 8.0641 | 4.0244 | 16.1589 | 21.7608 | 3.4736 | 4.0266 | 3.608 | 2.2116 | 3.2148 | 1.6928
2012-10-30 23:43 | 25.9565 | 25.449 | 23.9891 | 25.0122 | 23.5423 | 50.3831 | 0.006744 | 0.32637 | 0.002201 | 48.3941 | 0.49906 | 8.0643 | 4.0246 | 16.1589 | 21.7657 | 3.4734 | 4.0268 | 3.6833 | 2.2234 | 3.2465 | 1.7766
2012-10-30 23:43 | 25.9647 | 25.481 | 24.0731 | 25.08 | 23.5146 | 50.3906 | 0.00676 | 0.32636 | 0.002206 | 48.2774 | 0.49905 | 8.0642 | 4.0244 | 16.1591 | 21.8019 | 3.4739 | 4.0266 | 3.6791 | 2.2712 | 3.2781 | 1.7127
2012-10-30 23:43 | 25.964 | 25.5795 | 24.0724 | 25.1706 | 23.5458 | 50.39 | 0.006722 | 0.32638 | 0.002194 | 48.5546 | 0.49905 | 8.0641 | 4.0244 | 16.1588 | 21.7852 | 3.4739 | 4.0266 | 3.7943 | 2.2872 | 3.3854 | 1.7606
2012-10-30 23:43 | 25.961 | 25.5725 | 24.1172 | 25.2034 | 23.5747 | 50.4033 | 0.006738 | 0.32638 | 0.002199 | 48.4393 | 0.49901 | 8.0636 | 4.0238 | 16.1593 | 21.7782 | 3.4748 | 4.026 | 3.7943 | 2.339 | 3.4252 | 1.7965
2012-10-30 23:43 | 25.967 | 25.6816 | 24.163 | 25.2848 | 23.6406 | 50.4079 | 0.006751 | 0.32641 | 0.002204 | 48.3503 | 0.49897 | 8.0628 | 4.0231 | 16.1591 | 21.7842 | 3.4751 | 4.0253 | 3.8974 | 2.3788 | 3.5006 | 1.8564
2012-10-30 23:43 | 25.9595 | 25.7614 | 24.1755 | 25.3409 | 23.5812 | 50.4114 | 0.006751 | 0.32643 | 0.002204 | 48.3524 | 0.49895 | 8.0626 | 4.0229 | 16.159 | 21.7887 | 3.4754 | 4.0251 | 3.9727 | 2.3868 | 3.5522 | 1.7925
2012-10-30 23:43 | 25.9542 | 25.7561 | 24.1901 | 25.3713 | 23.6916 | 50.4131 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.49896 | 8.0627 | 4.023 | 16.1589 | 21.7834 | 3.4755 | 4.0252 | 3.9727 | 2.4067 | 3.5879 | 1.9082
2012-10-30 23:43 | 25.9625 | 25.8357 | 24.2542 | 25.4709 | 23.7119 | 50.4172 | 0.006747 | 0.32641 | 0.002202 | 48.379 | 0.49894 | 8.0626 | 4.0228 | 16.1593 | 21.7837 | 3.4758 | 4.025 | 4.052 | 2.4705 | 3.6872 | 1.9282
2012-10-30 23:43 | 25.9602 | 25.877 | 24.2558 | 25.5043 | 23.7296 | 50.4368 | 0.006719 | 0.32638 | 0.002193 | 48.5763 | 0.49891 | 8.062 | 4.0223 | 16.1592 | 21.8014 | 3.4771 | 4.0245 | 4.0756 | 2.4544 | 3.7029 | 1.9282
2012-10-30 23:43 | 25.958 |  | 24.3134 | 25.5656 | 23.8111 | 50.4305 | 0.006741 | 0.32638 | 0.0022 | 48.4177 | 0.49889 | 8.0617 | 4.0219 | 16.1593 | 21.7992 | 3.4767 | 4.0241 | -21.7992 | 2.5142 | 3.7664 | 2.0119
2012-10-30 23:43 | 25.9542 |  | 24.3654 | 25.6213 | 23.8153 | 50.4414 | 0.006744 | 0.3264 | 0.002201 | 48.3984 | 0.49896 | 8.0628 | 4.023 | 16.159 | 21.7674 | 3.4774 | 4.0252 | -21.7674 | 2.598 | 3.8539 | 2.0479
2012-10-30 23:43 | 25.9572 | 26.0361 | 24.4002 | 25.6956 | 23.8103 | 50.4443 | 0.006747 | 0.32649 | 0.002203 | 48.3897 | 0.49896 | 8.0629 | 4.0231 | 16.1594 | 21.8024 | 3.4776 | 4.0253 | 4.2337 | 2.5978 | 3.8932 | 2.0079
2012-10-30 23:43 | 25.9595 | 26.0779 | 24.4383 | 25.7574 | 23.8525 | 50.4478 | 0.006732 | 0.32643 | 0.002198 | 48.4889 | 0.49903 | 8.064 | 4.0241 | 16.1594 | 21.8007 | 3.4779 | 4.0263 | 4.2772 | 2.6376 | 3.9567 | 2.0518
2012-10-30 23:43 | 25.9632 | 26.1566 | 24.442 | 25.8324 | 23.8642 | 50.4484 | 0.006741 | 0.32644 | 0.002201 | 48.4263 | 0.49904 | 8.0641 | 4.0243 | 16.1593 | 21.7724 | 3.4779 | 4.0265 | 4.3842 | 2.6696 | 4.06 | 2.0918
2012-10-30 23:43 | 25.955 | 26.1839 | 24.4697 | 25.8718 | 23.9118 | 50.4611 | 0.006738 | 0.32646 | 0.0022 | 48.45 | 0.499 | 8.0633 | 4.0236 | 16.1589 | 21.7682 | 3.4788 | 4.0258 | 4.4157 | 2.7015 | 4.1036 | 2.1436
2012-10-30 23:43 | 25.9617 | 26.2735 | 24.5162 |  | 23.9784 | 50.4663 | 0.006744 | 0.32638 | 0.002201 | 48.3962 | 0.49896 | 8.0628 | 4.023 | 16.1591 | 21.7909 | 3.4791 | 4.0252 | 4.4826 | 2.7253 | -21.7909 | 2.1875
2012-10-30 23:43 | 25.9565 | 26.3196 | 24.5389 |  | 23.9532 | 50.4536 | 0.006757 | 0.32641 | 0.002206 | 48.3074 | 0.49898 | 8.063 | 4.0233 | 16.1589 | 21.7817 | 3.4783 | 4.0255 | 4.5379 | 2.7572 | -21.7817 | 2.1715
2012-10-30 23:43 | 25.9617 | 26.3525 | 24.5799 | 26.0485 | 23.9903 | 50.464 | 0.006754 | 0.32653 | 0.002205 | 48.346 | 0.49898 | 8.0632 | 4.0234 | 16.1592 | 21.7588 | 3.479 | 4.0256 | 4.5937 | 2.8211 | 4.2897 | 2.2315
2012-10-30 23:43 | 25.9647 | 26.3989 | 24.6465 | 26.091 | 24.0332 | 50.4738 | 0.006757 | 0.32646 | 0.002206 | 48.3137 | 0.49906 | 8.0641 | 4.0245 | 16.1585 | 21.7658 | 3.4797 | 4.0267 | 4.6331 | 2.8807 | 4.3252 | 2.2674
2012-10-30 23:43 | 25.9647 | 26.4542 | 24.6824 | 26.1818 | 24.1089 | 50.483 | 0.006747 | 0.32644 | 0.002203 | 48.3833 | 0.49904 | 8.064 | 4.0243 | 16.1591 | 21.7739 | 3.4803 | 4.0265 | 4.6803 | 2.9085 | 4.4079 | 2.335
2012-10-30 23:43 | 25.9572 | 26.5296 | 24.7226 | 26.2177 | 24.1174 | 50.4969 | 0.006747 | 0.32641 | 0.002202 | 48.379 | 0.49897 | 8.063 | 4.0232 | 16.1592 | 21.7824 | 3.4813 | 4.0254 | 4.7472 | 2.9402 | 4.4353 | 2.335
2012-10-30 23:44 | 25.9587 | 26.539 | 24.74 | 26.2784 | 24.1428 | 50.4963 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.49901 | 8.0633 | 4.0237 | 16.1586 | 21.808 | 3.4812 | 4.0259 | 4.731 | 2.932 | 4.4704 | 2.3348
2012-10-30 23:44 | 25.9625 | 26.5664 | 24.7677 | 26.3454 | 24.1824 | 50.5027 | 0.006738 | 0.32649 | 0.0022 | 48.4543 | 0.49904 | 8.0639 | 4.0242 | 16.1587 | 21.7757 | 3.4817 | 4.0264 | 4.7907 | 2.992 | 4.5697 | 2.4067
2012-10-30 23:44 | 25.9647 | 26.6831 | 24.8096 | 26.4107 | 24.2245 | 50.5021 | 0.006747 | 0.32651 | 0.002203 | 48.394 | 0.49908 | 8.0645 | 4.0248 | 16.1585 | 21.7779 | 3.4816 | 4.027 | 4.9052 | 3.0317 | 4.6328 | 2.4466
2012-10-30 23:44 | 25.9602 | 26.7299 | 24.8489 | 26.4615 | 24.2519 | 50.4963 | 0.006732 | 0.32646 | 0.002198 | 48.4932 | 0.49909 | 8.0648 | 4.025 | 16.159 | 21.7934 | 3.4812 | 4.0272 | 4.9365 | 3.0555 | 4.6681 | 2.4585
2012-10-30 23:44 | 25.9625 | 26.7362 | 24.879 | 26.5349 | 24.2621 | 50.5114 | 0.006729 | 0.32653 | 0.002197 | 48.5256 | 0.49905 | 8.0642 | 4.0244 | 16.1592 | 21.7596 | 3.4823 | 4.0266 | 4.9766 | 3.1194 | 4.7753 | 2.5025
2012-10-30 23:44 | 25.9655 | 26.8497 | 24.9258 | 26.5655 | 24.301 | 50.5206 | 0.006747 | 0.32649 | 0.002203 | 48.3897 | 0.49907 | 8.0646 | 4.0248 | 16.1591 | 21.7907 | 3.4829 | 4.027 | 5.059 | 3.1351 | 4.7748 | 2.5103
2012-10-30 23:44 | 25.9542 | 26.874 | 24.9065 | 26.6371 | 24.3096 | 50.5183 | 0.006754 | 0.32647 | 0.002205 | 48.3374 | 0.49908 | 8.0643 | 4.0248 | 16.1584 | 21.7473 | 3.4827 | 4.027 | 5.1267 | 3.1592 | 4.8898 | 2.5623
2012-10-30 23:44 | 25.9587 | 26.9061 | 24.9587 | 26.6574 | 24.3619 | 50.5339 | 0.006741 | 0.32641 | 0.0022 | 48.422 | 0.49906 | 8.0643 | 4.0245 | 16.1591 | 21.7558 | 3.4838 | 4.0267 | 5.1503 | 3.2029 | 4.9016 | 2.6061
2012-10-30 23:44 | 25.961 | 26.9637 | 24.9888 | 26.7347 | 24.3483 | 50.5374 | 0.006747 | 0.32643 | 0.002202 | 48.3811 | 0.4991 | 8.0648 | 4.0251 | 16.1588 | 21.73 | 3.484 | 4.0273 | 5.2337 | 3.2588 | 5.0047 | 2.6183
2012-10-30 23:44 | 25.9617 | 27.0315 | 25.0412 | 26.7907 | 24.4047 | 50.5443 | 0.006741 | 0.32643 | 0.0022 | 48.4241 | 0.49908 | 8.0649 | 4.025 | 16.1595 | 21.7668 | 3.4845 | 4.0272 | 5.2647 | 3.2744 | 5.0239 | 2.6379
2012-10-30 23:44 | 25.9528 | 27.066 | 25.072 | 26.8528 | 24.4715 | 50.5559 | 0.006725 | 0.32638 | 0.002195 | 48.5329 | 0.49911 | 8.0651 | 4.0253 | 16.1589 | 21.786 | 3.4853 | 4.0275 | 5.28 | 3.286 | 5.0668 | 2.6855
2012-10-30 23:44 | 25.964 | 27.1088 | 25.1627 | 26.8917 | 24.4827 | 50.5512 | 0.006751 | 0.32636 | 0.002203 | 48.3417 | 0.49911 | 8.065 | 4.0253 | 16.1587 | 21.7932 | 3.485 | 4.0275 | 5.3156 | 3.3695 | 5.0985 | 2.6895
2012-10-30 23:44 | 25.9587 | 27.1824 | 25.1534 | 26.9179 | 24.5052 | 50.5657 | 0.006738 | 0.32653 | 0.0022 | 48.4608 | 0.49912 | 8.0652 | 4.0255 | 16.159 | 21.7398 | 3.486 | 4.0277 | 5.4426 | 3.4136 | 5.1781 | 2.7654
2012-10-30 23:44 | 25.9535 | 27.1891 | 25.1641 | 26.972 | 24.5319 | 50.5512 | 0.006741 | 0.32637 | 0.0022 | 48.4157 | 0.49912 | 8.0653 | 4.0256 | 16.1589 | 21.7306 | 3.485 | 4.0278 | 5.4585 | 3.4335 | 5.2414 | 2.8013
2012-10-30 23:44 | 25.961 | 27.3032 | 25.2232 | 27.0782 | 24.5434 | 50.5749 | 0.006738 | 0.32647 | 0.0022 | 48.4522 | 0.49911 | 8.0649 | 4.0253 | 16.1584 | 21.722 | 3.4866 | 4.0275 | 5.5812 | 3.5012 | 5.3562 | 2.8214
2012-10-30 23:44 | 25.9655 | 27.3393 | 25.2794 | 27.134 | 24.5837 | 50.5709 | 0.006741 | 0.32651 | 0.002201 | 48.437 | 0.49909 | 8.0646 | 4.025 | 16.1586 | 21.7506 | 3.4864 | 4.0272 | 5.5887 | 3.5288 | 5.3834 | 2.8331
2012-10-30 23:44 | 25.9572 | 27.3507 | 25.283 | 27.2007 | 24.6112 | 50.5836 | 0.006744 | 0.32647 | 0.002202 | 48.4091 | 0.49914 | 8.0653 | 4.0257 | 16.1583 | 21.7022 | 3.4872 | 4.0279 | 5.6485 | 3.5808 | 5.4985 | 2.909
2012-10-30 23:44 | 25.9602 | 27.409 | 25.3019 | 27.2037 | 24.6858 | 50.5772 | 0.006735 | 0.32647 | 0.002199 | 48.4738 | 0.49913 | 8.0654 | 4.0257 | 16.1588 | 21.7533 | 3.4868 | 4.0279 | 5.6557 | 3.5486 | 5.4504 | 2.9325
2012-10-30 23:44 | 25.961 | 27.4335 | 25.3146 | 27.2677 | 24.7344 | 50.5894 | 0.006735 | 0.32647 | 0.002199 | 48.4738 | 0.49902 | 8.0637 | 4.0239 | 16.1592 | 21.7581 | 3.4876 | 4.0261 | 5.6754 | 3.5565 | 5.5096 | 2.9763
2012-10-30 23:44 | 25.9602 | 27.4879 | 25.3257 | 27.3656 | 24.7534 | 50.5917 | 0.006738 | 0.32641 | 0.002199 | 48.4436 | 0.49895 | 8.0627 | 4.0229 | 16.1593 | 21.7653 | 3.4878 | 4.0251 | 5.7226 | 3.5604 | 5.6003 | 2.9881
2012-10-30 23:44 | 25.9617 | 27.5803 | 25.4026 | 27.3592 | 24.7828 | 50.5934 | 0.006741 | 0.32649 | 0.002201 | 48.4327 | 0.49897 | 8.0629 | 4.0232 | 16.1589 | 21.7428 | 3.4879 | 4.0254 | 5.8375 | 3.6598 | 5.6164 | 3.04
2012-10-30 23:44 | 25.958 | 27.6002 | 25.4545 | 27.4186 | 24.7473 | 50.6004 | 0.006732 | 0.32646 | 0.002198 | 48.4932 | 0.49901 | 8.0634 | 4.0237 | 16.1587 | 21.7712 | 3.4884 | 4.0259 | 5.829 | 3.6833 | 5.6474 | 2.9761
2012-10-30 23:44 | 25.9602 | 27.6459 | 25.4964 | 27.4524 | 24.7853 | 50.6015 | 0.006744 | 0.32647 | 0.002202 | 48.4091 | 0.49905 | 8.0642 | 4.0245 | 16.159 | 21.7533 | 3.4885 | 4.0267 | 5.8926 | 3.7431 | 5.6991 | 3.032
2012-10-30 23:44 | 25.964 | 27.6813 | 25.4763 | 27.551 | 24.8447 | 50.6171 | 0.006751 | 0.3265 | 0.002204 | 48.3632 | 0.49903 | 8.0639 | 4.0241 | 16.1592 | 21.7371 | 3.4895 | 4.0264 | 5.9442 | 3.7392 | 5.8139 | 3.1076
2012-10-30 23:44 | 25.97 | 27.7346 | 25.5419 | 27.6162 | 24.8706 | 50.6217 | 0.006744 | 0.32646 | 0.002202 | 48.4069 | 0.49906 | 8.0644 | 4.0246 | 16.1591 | 21.7792 | 3.4899 | 4.0268 | 5.9554 | 3.7627 | 5.837 | 3.0914
2012-10-30 23:44 | 25.9707 | 27.8182 | 25.5862 | 27.6208 | 24.923 | 50.6298 | 0.006754 | 0.32646 | 0.002205 | 48.3352 | 0.49903 | 8.0637 | 4.024 | 16.1587 | 21.7317 | 3.4904 | 4.0262 | 6.0865 | 3.8545 | 5.8891 | 3.1913
2012-10-30 23:44 | 25.9707 | 27.8459 | 25.6457 | 27.6998 | 24.9508 | 50.6298 | 0.006751 | 0.32649 | 0.002204 | 48.361 | 0.49898 | 8.0632 | 4.0234 | 16.1593 | 21.7518 | 3.4904 | 4.0256 | 6.0941 | 3.8939 | 5.948 | 3.199
2012-10-30 23:45 | 25.9752 | 27.9057 | 25.6264 | 27.7596 | 24.9871 | 50.6362 | 0.006741 | 0.32641 | 0.0022 | 48.422 | 0.49901 | 8.0634 | 4.0237 | 16.1588 | 21.7483 | 3.4909 | 4.0259 | 6.1574 | 3.8781 | 6.0113 | 3.2388
2012-10-30 23:45 | 25.9745 | 27.9602 | 25.709 | 27.8378 | 25.0103 | 50.6483 | 0.006757 | 0.32651 | 0.002206 | 48.3223 | 0.49903 | 8.0639 | 4.0241 | 16.159 | 21.7516 | 3.4917 | 4.0263 | 6.2086 | 3.9574 | 6.0862 | 3.2587
2012-10-30 23:45 | 25.9767 | 27.9901 | 25.731 | 27.8598 | 25.1039 | 50.6426 | 0.006754 | 0.32641 | 0.002205 | 48.3288 | 0.49896 | 8.0629 | 4.0231 | 16.1592 | 21.7538 | 3.4913 | 4.0253 | 6.2363 | 3.9772 | 6.106 | 3.3501
2012-10-30 23:45 | 25.9767 | 28.0335 | 25.7865 | 27.923 | 25.0522 | 50.6379 | 0.006738 | 0.32651 | 0.0022 | 48.4586 | 0.49899 | 8.0632 | 4.0235 | 16.159 | 21.7297 | 3.491 | 4.0257 | 6.3038 | 4.0568 | 6.1933 | 3.3225
2012-10-30 23:45 | 25.9789 | 28.0949 | 25.8046 | 27.9449 | 25.1021 | 50.6437 | 0.006738 | 0.3265 | 0.0022 | 48.4565 | 0.49905 | 8.0641 | 4.0244 | 16.159 | 21.7279 | 3.4914 | 4.0266 | 6.367 | 4.0767 | 6.217 | 3.3742
2012-10-30 23:45 | 25.9864 | 28.1261 | 25.8319 | 28.0156 | 25.1573 | 50.6466 | 0.006738 | 0.3265 | 0.0022 | 48.4565 | 0.4991 | 8.0647 | 4.0251 | 16.1586 | 21.7514 | 3.4916 | 4.0273 | 6.3747 | 4.0805 | 6.2642 | 3.4059
2012-10-30 23:45 | 25.9782 | 28.1771 | 25.8593 | 28.0311 | 25.2206 | 50.6645 | 0.006732 | 0.32644 | 0.002198 | 48.4911 | 0.49906 | 8.0644 | 4.0246 | 16.1592 | 21.7633 | 3.4928 | 4.0268 | 6.4138 | 4.096 | 6.2678 | 3.4573
2012-10-30 23:45 | 25.9842 | 28.2305 | 25.897 | 28.1239 | 25.2266 | 50.6651 | 0.006741 | 0.32643 | 0.0022 | 48.4241 | 0.49906 | 8.0642 | 4.0245 | 16.1589 | 21.7252 | 3.4929 | 4.0267 | 6.5053 | 4.1718 | 6.3987 | 3.5014
2012-10-30 23:45 | 25.9812 | 28.3025 | 25.9257 | 28.1683 | 25.2236 | 50.6703 | 0.006729 | 0.32641 | 0.002196 | 48.5084 | 0.49911 | 8.0651 | 4.0254 | 16.1588 | 21.7543 | 3.4932 | 4.0276 | 6.5482 | 4.1714 | 6.414 | 3.4693
2012-10-30 23:45 | 25.9789 | 28.2805 |  | 28.2173 | 25.2928 | 50.6888 | 0.006757 | 0.32643 | 0.002206 | 48.3095 | 0.49906 | 8.0641 | 4.0244 | 16.1588 | 21.7399 | 3.4945 | 4.0266 | 6.5406 | -21.7399 | 6.4774 | 3.5529
2012-10-30 23:45 | 25.9774 | 28.3856 |  | 28.2356 | 25.331 | 50.6772 | 0.006747 | 0.32646 | 0.002203 | 48.3854 | 0.49901 | 8.0633 | 4.0237 | 16.1585 | 21.7545 | 3.4937 | 4.0259 | 6.6311 | -21.7545 | 6.4811 | 3.5765
2012-10-30 23:45 | 25.973 | 28.4049 | 26.0756 | 28.2943 | 25.3702 | 50.6946 | 0.006732 | 0.32646 | 0.002198 | 48.4932 | 0.49902 | 8.0637 | 4.024 | 16.1589 | 21.7701 | 3.4949 | 4.0262 | 6.6348 | 4.3055 | 6.5242 | 3.6001
2012-10-30 23:45 | 25.9887 | 28.4798 |  | 28.3416 | 25.3582 | 50.6963 | 0.006751 | 0.32654 | 0.002204 | 48.3696 | 0.49904 | 8.0639 | 4.0242 | 16.1589 | 21.7818 | 3.495 | 4.0264 | 6.698 | -21.7818 | 6.5598 | 3.5764
2012-10-30 23:45 | 25.9887 | 28.4996 | 26.1111 | 28.389 | 25.4614 | 50.7084 | 0.006741 | 0.32646 | 0.002201 | 48.4284 | 0.49903 | 8.0638 | 4.024 | 16.159 | 21.7738 | 3.4958 | 4.0262 | 6.7258 | 4.3373 | 6.6152 | 3.6876
2012-10-30 23:45 | 25.9774 | 28.583 | 26.1511 | 28.4646 | 25.458 | 50.7154 | 0.006744 | 0.32649 | 0.002202 | 48.4112 | 0.49905 | 8.0641 | 4.0244 | 16.1588 | 21.7344 | 3.4963 | 4.0266 | 6.8486 | 4.4167 | 6.7302 | 3.7236
2012-10-30 23:45 | 25.9827 | 28.6002 | 26.1919 | 28.5291 | 25.4831 | 50.7044 | 0.006744 | 0.3265 | 0.002202 | 48.4134 | 0.49905 | 8.0641 | 4.0244 | 16.159 | 21.7357 | 3.4956 | 4.0266 | 6.8645 | 4.4562 | 6.7934 | 3.7474
2012-10-30 23:45 | 25.9789 | 28.6319 | 26.2157 | 28.5214 | 25.523 | 50.7275 | 0.006735 | 0.32646 | 0.002199 | 48.4716 | 0.49906 | 8.0642 | 4.0245 | 16.1589 | 21.7359 | 3.4972 | 4.0267 | 6.896 | 4.4798 | 6.7855 | 3.7871
2012-10-30 23:45 | 25.9804 | 28.6768 | 26.237 | 28.5465 | 25.5324 | 50.7229 | 0.006744 | 0.32643 | 0.002201 | 48.4026 | 0.49901 | 8.0633 | 4.0237 | 16.1587 | 21.7655 | 3.4968 | 4.0259 | 6.9113 | 4.4715 | 6.781 | 3.7669
2012-10-30 23:45 | 25.9789 | 28.6951 | 26.2828 | 28.6122 | 25.6063 | 50.7281 | 0.006757 | 0.32647 | 0.002206 | 48.316 | 0.49899 | 8.063 | 4.0233 | 16.1587 | 21.752 | 3.4972 | 4.0255 | 6.9431 | 4.5308 | 6.8602 | 3.8543
2012-10-30 23:45 | 25.9872 | 28.7903 | 26.2911 | 28.6639 | 25.567 | 50.7344 | 0.006744 | 0.32651 | 0.002202 | 48.4155 | 0.49899 | 8.0632 | 4.0235 | 16.1589 | 21.7643 | 3.4976 | 4.0257 | 7.026 | 4.5268 | 6.8996 | 3.8027
2012-10-30 23:45 | 25.9879 | 28.866 | 26.3826 | 28.7633 | 25.6232 | 50.7304 | 0.006754 | 0.32654 | 0.002205 | 48.3481 | 0.499 | 8.0632 | 4.0235 | 16.1586 | 21.7369 | 3.4974 | 4.0257 | 7.1291 | 4.6457 | 7.0264 | 3.8863
2012-10-30 23:45 | 25.9819 | 28.8876 | 26.4003 | 28.7692 | 25.7045 | 50.731 | 0.006747 | 0.32649 | 0.002203 | 48.3897 | 0.49903 | 8.0637 | 4.024 | 16.1587 | 21.7309 | 3.4974 | 4.0262 | 7.1567 | 4.6694 | 7.0383 | 3.9736
2012-10-30 23:45 | 25.9827 | 28.9318 | 26.4287 | 28.8134 | 25.7172 | 50.7385 | 0.006751 | 0.32656 | 0.002205 | 48.3716 | 0.49904 | 8.0639 | 4.0242 | 16.1588 | 21.7838 | 3.4979 | 4.0264 | 7.148 | 4.6449 | 7.0296 | 3.9334
2012-10-30 23:45 | 25.9842 | 28.9768 | 26.4302 | 28.8544 | 25.7187 | 50.7483 | 0.006744 | 0.32654 | 0.002202 | 48.4198 | 0.49901 | 8.0635 | 4.0238 | 16.1589 | 21.7292 | 3.4986 | 4.026 | 7.2476 | 4.701 | 7.1252 | 3.9895
2012-10-30 23:46 | 25.9812 | 29.0212 | 26.5259 | 28.9185 | 25.7593 | 50.7512 | 0.006747 | 0.32653 | 0.002203 | 48.3962 | 0.49903 | 8.0635 | 4.0239 | 16.1585 | 21.7422 | 3.4988 | 4.0261 | 7.279 | 4.7837 | 7.1763 | 4.0171
2012-10-30 23:46 | 25.9894 | 29.0767 | 26.5341 | 28.9741 | 25.8151 | 50.7512 | 0.006732 | 0.32641 | 0.002197 | 48.4868 | 0.49901 | 8.0634 | 4.0237 | 16.1588 | 21.7544 | 3.4988 | 4.0259 | 7.3223 | 4.7797 | 7.2197 | 4.0607
2012-10-30 23:46 | 25.9917 | 29.0869 | 26.5601 | 28.9764 | 25.8491 | 50.7639 | 0.006744 | 0.32656 | 0.002202 | 48.4219 | 0.499 | 8.0629 | 4.0233 | 16.1582 | 21.7487 | 3.4997 | 4.0255 | 7.3382 | 4.8114 | 7.2277 | 4.1004
2012-10-30 23:46 | 25.9812 | 29.1317 | 26.6128 | 29.0291 | 25.8623 | 50.768 | 0.006741 | 0.32656 | 0.002201 | 48.4434 | 0.49899 | 8.0631 | 4.0234 | 16.1589 | 21.7101 | 3.4999 | 4.0256 | 7.4216 | 4.9027 | 7.319 | 4.1522
2012-10-30 23:46 | 25.9932 | 29.1911 | 26.6524 | 29.0963 | 25.9219 | 50.7709 | 0.006754 | 0.32651 | 0.002205 | 48.3438 | 0.49898 | 8.063 | 4.0233 | 16.1589 | 21.7783 | 3.5001 | 4.0255 | 7.4128 | 4.8741 | 7.318 | 4.1436
2012-10-30 23:46 | 25.9879 | 29.2569 | 26.7024 | 29.1463 |  | 50.7691 | 0.006735 | 0.32653 | 0.002199 | 48.4824 | 0.499 | 8.0633 | 4.0236 | 16.1588 | 21.777 | 3.5 | 4.0258 | 7.4799 | 4.9254 | 7.3693 | -21.777
2012-10-30 23:46 | 25.9954 | 29.2723 | 26.7099 | 29.1499 | 25.9637 | 50.783 | 0.006738 | 0.32649 | 0.0022 | 48.4543 | 0.49903 | 8.0637 | 4.024 | 16.1586 | 21.7644 | 3.501 | 4.0262 | 7.5079 | 4.9455 | 7.3855 | 4.1993
2012-10-30 23:46 | 25.9879 | 29.3042 | 26.7063 | 29.2016 |  | 50.7818 | 0.006751 | 0.32654 | 0.002204 | 48.3696 | 0.49901 | 8.0634 | 4.0237 | 16.1587 | 21.7489 | 3.5009 | 4.0259 | 7.5553 | 4.9574 | 7.4527 | -21.7489
2012-10-30 23:46 | 25.9932 | 29.3925 | 26.7669 | 29.1911 | 26.08 | 50.7865 | 0.006747 | 0.32653 | 0.002203 | 48.3962 | 0.49895 | 8.0625 | 4.0227 | 16.1591 | 21.7743 | 3.5012 | 4.0249 | 7.6182 | 4.9926 | 7.4168 | 4.3057
2012-10-30 23:46 | 25.9909 | 29.4139 | 26.812 | 29.3349 | 26.058 | 50.7865 | 0.00676 | 0.32649 | 0.002207 | 48.2966 | 0.49895 | 8.0625 | 4.0228 | 16.1588 | 21.768 | 3.5012 | 4.025 | 7.6459 | 5.044 | 7.5669 | 4.29
2012-10-30 23:46 | 25.9894 | 29.436 | 26.8657 | 29.3768 | 26.1157 | 50.7986 | 0.006747 | 0.32653 | 0.002203 | 48.3962 | 0.49894 | 8.0621 | 4.0225 | 16.1583 | 21.7344 | 3.5021 | 4.0247 | 7.7016 | 5.1313 | 7.6424 | 4.3813
2012-10-30 23:46 | 25.9962 | 29.5258 | 26.8725 | 29.4034 | 26.1304 | 50.8009 | 0.006729 | 0.32653 | 0.002197 | 48.5256 | 0.49891 | 8.0618 | 4.0221 | 16.159 | 21.7372 | 3.5022 | 4.0243 | 7.7886 | 5.1353 | 7.6662 | 4.3932
2012-10-30 23:46 | 25.9887 | 29.5262 | 26.869 | 29.4353 | 26.19 | 50.8177 | 0.006754 | 0.32653 | 0.002205 | 48.346 | 0.49894 | 8.0622 | 4.0225 | 16.1586 | 21.7337 | 3.5034 | 4.0247 | 7.7925 | 5.1353 | 7.7016 | 4.4563
2012-10-30 23:46 | 25.9902 | 29.5908 | 26.9336 | 29.4645 | 26.1797 | 50.8107 | 0.006754 | 0.32653 | 0.002205 | 48.346 | 0.49897 | 8.0626 | 4.023 | 16.1586 | 21.7352 | 3.5029 | 4.0252 | 7.8556 | 5.1984 | 7.7293 | 4.4445
2012-10-30 23:46 | 25.9977 | 29.6615 | 26.9806 | 29.5154 | 26.2227 | 50.8182 | 0.006738 | 0.32653 | 0.0022 | 48.4608 | 0.49896 | 8.0626 | 4.0229 | 16.1589 | 21.7347 | 3.5034 | 4.0251 | 7.9268 | 5.2459 | 7.7807 | 4.488
2012-10-30 23:46 | 25.9894 | 29.6848 | 27.0118 | 29.6098 | 26.2341 | 50.8252 | 0.006735 | 0.32659 | 0.0022 | 48.4909 | 0.49895 | 8.0625 | 4.0228 | 16.1589 | 21.7063 | 3.5039 | 4.025 | 7.9785 | 5.3055 | 7.9035 | 4.5278
2012-10-30 23:46 | 25.9939 | 29.7011 | 27.0439 | 29.6182 | 26.3097 | 50.8234 | 0.006763 | 0.32654 | 0.002208 | 48.2837 | 0.49899 | 8.063 | 4.0234 | 16.1587 | 21.7028 | 3.5038 | 4.0256 | 7.9983 | 5.3411 | 7.9154 | 4.6069
2012-10-30 23:46 | 25.9887 | 29.7631 | 27.0782 | 29.6525 | 26.3321 | 50.8327 | 0.006751 | 0.32654 | 0.002204 | 48.3696 | 0.49897 | 8.0628 | 4.0231 | 16.1587 | 21.7257 | 3.5044 | 4.0253 | 8.0374 | 5.3525 | 7.9268 | 4.6064
2012-10-30 23:46 | 25.9909 | 29.7929 | 27.1199 | 29.6981 | 26.354 | 50.8373 | 0.006766 | 0.32654 | 0.002209 | 48.2623 | 0.49898 | 8.063 | 4.0233 | 16.1589 | 21.7319 | 3.5047 | 4.0255 | 8.061 | 5.388 | 7.9662 | 4.6221
2012-10-30 23:46 | 25.9939 | 29.8117 | 27.1663 | 29.7327 | 26.4084 | 50.8379 | 0.006738 | 0.32651 | 0.0022 | 48.4586 | 0.49897 | 8.0629 | 4.0232 | 16.1589 | 21.7549 | 3.5048 | 4.0254 | 8.0568 | 5.4114 | 7.9778 | 4.6535
2012-10-30 23:46 | 25.9917 | 29.8727 | 27.172 | 29.7503 | 26.4259 | 50.8454 | 0.006744 | 0.32663 | 0.002203 | 48.4327 | 0.49894 | 8.0623 | 4.0226 | 16.159 | 21.7206 | 3.5053 | 4.0248 | 8.1521 | 5.4514 | 8.0297 | 4.7053
2012-10-30 23:46 | 25.9887 | 29.9052 | 27.1848 | 29.7946 | 26.4466 | 50.857 | 0.006747 | 0.32651 | 0.002203 | 48.394 | 0.49897 | 8.0627 | 4.023 | 16.1587 | 21.7337 | 3.5061 | 4.0252 | 8.1715 | 5.4511 | 8.0609 | 4.7129
2012-10-30 23:46 | 25.9932 | 29.965 | 27.2367 | 29.8544 | 26.5024 | 50.846 | 0.00676 | 0.32657 | 0.002208 | 48.3095 | 0.49889 | 8.0614 | 4.0217 | 16.1589 | 21.7101 | 3.5053 | 4.0239 | 8.2549 | 5.5266 | 8.1443 | 4.7923
2012-10-30 23:46 | 25.9954 | 30.0145 | 27.2823 | 29.8843 | 26.4809 | 50.8483 | 0.006751 | 0.3265 | 0.002204 | 48.3632 | 0.49883 | 8.0607 | 4.0209 | 16.159 | 21.7484 | 3.5055 | 4.0232 | 8.2661 | 5.5339 | 8.1359 | 4.7325
2012-10-30 23:47 | 26.0014 | 30.0363 | 27.3159 | 29.9297 | 26.5738 | 50.861 | 0.006747 | 0.32659 | 0.002203 | 48.4046 | 0.49886 | 8.0611 | 4.0214 | 16.159 | 21.7584 | 3.5064 | 4.0236 | 8.2779 | 5.5575 | 8.1713 | 4.8154
2012-10-30 23:47 | 25.9894 | 30.0796 | 27.3671 | 29.9849 | 26.5499 | 50.8662 | 0.006744 | 0.32657 | 0.002202 | 48.4241 | 0.49885 | 8.0608 | 4.0211 | 16.1589 | 21.7544 | 3.5067 | 4.0233 | 8.3252 | 5.6127 | 8.2305 | 4.7955
2012-10-30 23:47 | 25.9954 | 30.2119 | 27.4718 | 30.1409 | 26.698 | 50.8836 | 0.006747 | 0.32651 | 0.002203 | 48.394 | 0.49897 | 8.0627 | 4.0231 | 16.1587 | 21.7484 | 3.5079 | 4.0253 | 8.4635 | 5.7234 | 8.3925 | 4.9496
2012-10-30 23:47 | 25.9962 | 30.3628 | 27.5318 | 30.2601 | 26.7659 | 50.8974 | 0.006744 | 0.32661 | 0.002203 | 48.4305 | 0.49896 | 8.0625 | 4.0228 | 16.1586 | 21.7291 | 3.5089 | 4.025 | 8.6337 | 5.8027 | 8.531 | 5.0368
2012-10-30 23:47 | 25.9992 | 30.4092 | 27.5743 | 30.2789 | 26.8163 | 50.894 | 0.006735 | 0.32657 | 0.002199 | 48.4888 | 0.49896 | 8.0626 | 4.023 | 16.1587 | 21.7201 | 3.5086 | 4.0252 | 8.6891 | 5.8542 | 8.5588 | 5.0962
2012-10-30 23:47 | 25.9924 | 30.4064 | 27.5754 | 30.3629 | 26.7937 | 50.8968 | 0.006741 | 0.32663 | 0.002202 | 48.4542 | 0.49895 | 8.0624 | 4.0227 | 16.1587 | 21.7093 | 3.5088 | 4.0249 | 8.6971 | 5.8661 | 8.6536 | 5.0844
2012-10-30 23:47 | 25.9969 | 30.399 | 27.6747 | 30.3556 | 26.8338 | 50.9049 | 0.006744 | 0.32659 | 0.002202 | 48.4262 | 0.49889 | 8.0616 | 4.0218 | 16.159 | 21.6777 | 3.5094 | 4.024 | 8.7213 | 5.997 | 8.6779 | 5.1561
2012-10-30 23:47 | 25.9902 | 30.4634 | 27.6917 | 30.4357 | 26.8942 | 50.9044 | 0.006729 | 0.32654 | 0.002197 | 48.5277 | 0.49878 | 8.0598 | 4.02 | 16.1591 | 21.7031 | 3.5093 | 4.0222 | 8.7603 | 5.9886 | 8.7326 | 5.1911
2012-10-30 23:47 | 25.9902 | 30.5265 | 27.6917 | 30.4594 | 26.8507 | 50.913 | 0.006751 | 0.32653 | 0.002204 | 48.3675 | 0.49878 | 8.0599 | 4.0201 | 16.1591 | 21.7071 | 3.5099 | 4.0223 | 8.8194 | 5.9846 | 8.7523 | 5.1436
2012-10-30 23:47 | 25.9864 | 30.582 | 27.7234 | 30.4635 | 26.9377 | 50.9263 | 0.006744 | 0.32659 | 0.002202 | 48.4262 | 0.49877 | 8.0596 | 4.0199 | 16.1589 | 21.7314 | 3.5109 | 4.0221 | 8.8506 | 5.992 | 8.7321 | 5.2063
2012-10-30 23:47 | 25.9797 | 30.6305 | 27.7443 | 30.5279 | 26.9547 | 50.9136 | 0.006754 | 0.32651 | 0.002205 | 48.3438 | 0.49883 | 8.0604 | 4.0208 | 16.1585 | 21.7367 | 3.51 | 4.023 | 8.8938 | 6.0076 | 8.7912 | 5.218
2012-10-30 23:47 | 25.9857 | 30.6997 | 27.7701 | 30.5141 | 26.9528 | 50.9153 | 0.006754 | 0.32657 | 0.002206 | 48.3524 | 0.49887 | 8.0612 | 4.0215 | 16.1587 | 21.7507 | 3.5101 | 4.0237 | 8.949 | 6.0194 | 8.7634 | 5.2021
2012-10-30 23:47 | 25.9797 | 30.6503 | 27.847 | 30.6147 | 26.9824 | 50.9361 | 0.006744 | 0.32663 | 0.002203 | 48.4327 | 0.49889 | 8.0616 | 4.0218 | 16.1591 | 21.7207 | 3.5115 | 4.024 | 8.9296 | 6.1263 | 8.894 | 5.2617
2012-10-30 23:47 | 25.9774 | 30.723 | 27.8092 | 30.6322 | 27.0156 | 50.9471 | 0.006747 | 0.32656 | 0.002203 | 48.4003 | 0.49893 | 8.062 | 4.0223 | 16.1586 | 21.7264 | 3.5123 | 4.0245 | 8.9966 | 6.0828 | 8.9058 | 5.2892
2012-10-30 23:47 | 25.9752 | 30.8076 | 27.8425 | 30.6852 | 27.0924 | 50.9367 | 0.006738 | 0.32653 | 0.0022 | 48.4608 | 0.4989 | 8.0614 | 4.0218 | 16.1583 | 21.7001 | 3.5116 | 4.024 | 9.1075 | 6.1424 | 8.9851 | 5.3923
2012-10-30 23:47 | 25.976 | 30.8124 | 27.8828 | 30.7058 | 27.0695 | 50.9419 | 0.006735 | 0.32666 | 0.0022 | 48.5017 | 0.49888 | 8.0612 | 4.0215 | 16.1586 | 21.725 | 3.5119 | 4.0237 | 9.0874 | 6.1578 | 8.9808 | 5.3445
2012-10-30 23:47 | 25.9827 | 30.8388 | 27.9211 | 30.7717 | 27.1551 | 50.9506 | 0.006751 | 0.32663 | 0.002205 | 48.3825 | 0.49884 | 8.0607 | 4.021 | 16.1589 | 21.6956 | 3.5125 | 4.0232 | 9.1432 | 6.2255 | 9.0761 | 5.4595
2012-10-30 23:47 | 25.9722 | 30.8678 | 27.9342 | 30.7454 | 27.1407 | 50.9454 | 0.006744 | 0.32663 | 0.002203 | 48.4327 | 0.49886 | 8.0608 | 4.0212 | 16.1585 | 21.6971 | 3.5122 | 4.0234 | 9.1707 | 6.2371 | 9.0483 | 5.4436
2012-10-30 23:47 | 25.9745 | 30.9491 | 27.9721 | 30.8267 | 27.2417 | 50.9512 | 0.006747 | 0.3266 | 0.002204 | 48.4068 | 0.49884 | 8.0605 | 4.0209 | 16.1585 | 21.6834 | 3.5126 | 4.0231 | 9.2657 | 6.2887 | 9.1433 | 5.5583
2012-10-30 23:47 | 25.9655 | 30.9677 | 28.0144 | 30.8887 | 27.2406 | 50.9621 | 0.006763 | 0.32657 | 0.002209 | 48.288 | 0.49883 | 8.0604 | 4.0208 | 16.1586 | 21.6543 | 3.5133 | 4.023 | 9.3134 | 6.3601 | 9.2344 | 5.5863
2012-10-30 23:48 | 25.9632 | 30.9851 | 28.0398 | 30.8864 | 27.2185 | 50.9627 | 0.006735 | 0.3266 | 0.0022 | 48.4931 | 0.49883 | 8.0605 | 4.0208 | 16.1589 | 21.6641 | 3.5134 | 4.023 | 9.321 | 6.3757 | 9.2223 | 5.5544
2012-10-30 23:48 | 25.97 | 31.0709 | 28.0623 | 30.9603 | 27.2924 | 50.9662 | 0.006732 | 0.32657 | 0.002198 | 48.5104 | 0.49882 | 8.0601 | 4.0205 | 16.1585 | 21.707 | 3.5136 | 4.0227 | 9.3639 | 6.3553 | 9.2533 | 5.5854
2012-10-30 23:48 | 25.9617 | 31.1139 | 28.1054 | 30.9836 | 27.296 | 50.9662 | 0.006747 | 0.32657 | 0.002203 | 48.4025 | 0.49883 | 8.0606 | 4.0209 | 16.1589 | 21.6946 | 3.5136 | 4.0231 | 9.4193 | 6.4108 | 9.289 | 5.6014
2012-10-30 23:48 | 25.9632 | 31.1549 | 28.1345 | 31.0404 | 27.3449 | 50.9749 | 0.006744 | 0.32657 | 0.002202 | 48.4241 | 0.49881 | 8.0601 | 4.0205 | 16.1587 | 21.7523 | 3.5142 | 4.0227 | 9.4026 | 6.3822 | 9.2881 | 5.5926
2012-10-30 23:48 | 25.9468 | 31.1464 | 28.1655 | 31.0358 | 27.3522 | 50.976 | 0.006735 | 0.32661 | 0.0022 | 48.4952 | 0.49879 | 8.06 | 4.0203 | 16.1589 | 21.7319 | 3.5143 | 4.0225 | 9.4145 | 6.4336 | 9.3039 | 5.6203
2012-10-30 23:48 | 25.9565 | 31.2232 | 28.1752 | 31.1008 | 27.3737 | 50.9783 | 0.006741 | 0.32657 | 0.002201 | 48.4456 | 0.49883 | 8.0603 | 4.0207 | 16.1584 | 21.7336 | 3.5144 | 4.023 | 9.4896 | 6.4416 | 9.3672 | 5.6401
2012-10-30 23:48 | 25.9528 | 31.2392 | 28.2584 | 31.1366 | 27.4174 | 50.9812 | 0.006738 | 0.32656 | 0.0022 | 48.465 | 0.49879 | 8.0597 | 4.0201 | 16.1586 | 21.7178 | 3.5146 | 4.0223 | 9.5214 | 6.5406 | 9.4188 | 5.6996
2012-10-30 23:48 | 25.9528 | 31.2708 | 28.2584 | 31.1997 | 27.4608 | 50.9882 | 0.006754 | 0.32654 | 0.002205 | 48.3481 | 0.49876 | 8.0591 | 4.0196 | 16.1581 | 21.7058 | 3.5151 | 4.0218 | 9.565 | 6.5526 | 9.4939 | 5.755
2012-10-30 23:48 | 25.9535 | 31.2952 | 28.2906 | 31.2162 | 27.4891 | 50.9916 | 0.006757 | 0.32659 | 0.002207 | 48.333 | 0.49877 | 8.0595 | 4.0198 | 16.1588 | 21.7225 | 3.5154 | 4.022 | 9.5727 | 6.5681 | 9.4937 | 5.7666
2012-10-30 23:48 | 25.9625 | 31.3437 | 28.3628 | 31.2489 | 27.5179 | 50.9945 | 0.006744 | 0.32664 | 0.002203 | 48.4348 | 0.49876 | 8.0593 | 4.0196 | 16.1586 | 21.7356 | 3.5156 | 4.0218 | 9.6081 | 6.6272 | 9.5133 | 5.7823
2012-10-30 23:48 | 25.9475 | 31.3839 | 28.3794 | 31.2892 | 27.5463 | 50.9957 | 0.00676 | 0.32659 | 0.002208 | 48.3115 | 0.49878 | 8.0596 | 4.02 | 16.1585 | 21.7406 | 3.5156 | 4.0222 | 9.6433 | 6.6388 | 9.5486 | 5.8057
2012-10-30 23:48 | 25.9542 | 31.4025 | 28.3743 | 31.3275 | 27.557 | 50.9968 | 0.006757 | 0.32661 | 0.002207 | 48.3373 | 0.49876 | 8.0594 | 4.0197 | 16.1589 | 21.7513 | 3.5157 | 4.0219 | 9.6512 | 6.623 | 9.5762 | 5.8057
2012-10-30 23:48 | 25.9483 | 31.4518 | 28.4078 | 31.365 | 27.559 | 51.0055 | 0.006744 | 0.32667 | 0.002203 | 48.4391 | 0.49882 | 8.06 | 4.0205 | 16.1583 | 21.7214 | 3.5163 | 4.0227 | 9.7304 | 6.6864 | 9.6436 | 5.8376
2012-10-30 23:48 | 25.952 | 31.4871 | 28.4431 | 31.4082 | 27.5863 | 51.0119 | 0.006738 | 0.32661 | 0.002201 | 48.4736 | 0.49877 | 8.0593 | 4.0197 | 16.1583 | 21.721 | 3.5168 | 4.0219 | 9.7661 | 6.7221 | 9.6872 | 5.8653
2012-10-30 23:48 | 25.9438 | 31.5144 | 28.4744 | 31.4552 | 27.6334 | 51.0234 | 0.006747 | 0.32663 | 0.002204 | 48.4111 | 0.49865 | 8.0575 | 4.0178 | 16.1587 | 21.7088 | 3.5176 | 4.02 | 9.8056 | 6.7656 | 9.7464 | 5.9246
2012-10-30 23:48 | 25.9445 | 31.5546 | 28.5422 | 31.5664 | 27.6776 | 51.0199 | 0.006754 | 0.32657 | 0.002206 | 48.3524 | 0.49868 | 8.0579 | 4.0183 | 16.1585 | 21.7657 | 3.5173 | 4.0205 | 9.7889 | 6.7765 | 9.8007 | 5.9119
2012-10-30 23:48 | 25.9498 | 31.6665 | 28.5712 | 31.5441 | 27.7302 | 51.0286 | 0.006738 | 0.32661 | 0.002201 | 48.4736 | 0.49871 | 8.0584 | 4.0188 | 16.1585 | 21.6948 | 3.5179 | 4.021 | 9.9717 | 6.8764 | 9.8493 | 6.0354
2012-10-30 23:48 | 25.949 | 31.6104 | 28.6178 | 31.5986 | 27.7571 | 51.0303 | 0.006741 | 0.32664 | 0.002202 | 48.4563 | 0.49874 | 8.0587 | 4.0192 | 16.1581 | 21.7301 | 3.518 | 4.0214 | 9.8803 | 6.8877 | 9.8685 | 6.027
2012-10-30 23:48 | 25.9438 | 31.6723 | 28.6126 | 31.6486 | 27.7795 | 51.0332 | 0.006751 | 0.32666 | 0.002205 | 48.3868 | 0.49871 | 8.0584 | 4.0188 | 16.1587 | 21.7169 | 3.5182 | 4.021 | 9.9554 | 6.8957 | 9.9317 | 6.0626
2012-10-30 23:48 | 25.9475 | 31.6997 | 28.6439 | 31.6839 | 27.7516 | 51.0413 | 0.006751 | 0.32663 | 0.002205 | 48.3825 | 0.49874 | 8.059 | 4.0193 | 16.1586 | 21.7206 | 3.5188 | 4.0215 | 9.9791 | 6.9233 | 9.9633 | 6.031
2012-10-30 23:48 | 25.952 | 31.7318 | 28.6721 | 31.7042 | 27.8035 | 51.0506 | 0.006738 | 0.32664 | 0.002201 | 48.4779 | 0.49877 | 8.0594 | 4.0197 | 16.1586 | 21.7571 | 3.5194 | 4.0219 | 9.9747 | 6.915 | 9.9471 | 6.0464
2012-10-30 23:48 | 25.9528 | 31.7839 | 28.7322 | 31.7484 | 27.8398 | 51.0465 | 0.006744 | 0.32666 | 0.002203 | 48.437 | 0.49871 | 8.0586 | 4.0189 | 16.1591 | 21.7459 | 3.5191 | 4.0211 | 10.038 | 6.9863 | 10.0025 | 6.0939
2012-10-30 23:49 | 25.9475 | 31.8339 | 28.7308 | 31.7589 | 27.8503 | 51.039 | 0.006741 | 0.3266 | 0.002202 | 48.4499 | 0.49871 | 8.0584 | 4.0188 | 16.1587 | 21.7165 | 3.5186 | 4.021 | 10.1174 | 7.0143 | 10.0424 | 6.1338
2012-10-30 23:49 | 25.9453 | 31.8751 | 28.7681 | 31.8041 | 27.9468 | 51.0564 | 0.006766 | 0.3267 | 0.00221 | 48.2858 | 0.49867 | 8.0576 | 4.018 | 16.1584 | 21.7103 | 3.5198 | 4.0203 | 10.1648 | 7.0578 | 10.0938 | 6.2365
2012-10-30 23:49 | 25.943 | 31.8649 | 28.8329 | 31.8728 | 27.905 | 51.0587 | 0.006757 | 0.32663 | 0.002207 | 48.3395 | 0.49861 | 8.0568 | 4.0172 | 16.1583 | 21.7241 | 3.52 | 4.0194 | 10.1408 | 7.1088 | 10.1487 | 6.1809
2012-10-30 23:49 | 25.9475 | 31.901 | 28.8572 | 31.9207 | 27.9609 | 51.0506 | 0.006751 | 0.32661 | 0.002205 | 48.3802 | 0.49858 | 8.0563 | 4.0167 | 16.1584 | 21.7206 | 3.5194 | 4.0189 | 10.1804 | 7.1366 | 10.2001 | 6.2403
2012-10-30 23:49 | 25.946 | 31.9784 | 28.832 | 31.935 | 28.0423 | 51.0598 | 0.006738 | 0.32664 | 0.002201 | 48.4779 | 0.49858 | 8.0565 | 4.0168 | 16.1589 | 21.7311 | 3.5201 | 4.019 | 10.2473 | 7.1009 | 10.2039 | 6.3112
2012-10-30 23:49 | 25.9415 | 32.0095 | 28.9064 | 31.9858 | 28.0141 | 51.0558 | 0.006751 | 0.32664 | 0.002205 | 48.3845 | 0.49864 | 8.0574 | 4.0177 | 16.1587 | 21.7587 | 3.5198 | 4.0199 | 10.2508 | 7.1477 | 10.2271 | 6.2554
2012-10-30 23:49 | 25.9438 | 32.0236 | 28.9285 | 32.0275 | 28.0282 | 51.0621 | 0.006744 | 0.3266 | 0.002203 | 48.4284 | 0.49867 | 8.0579 | 4.0183 | 16.1586 | 21.7329 | 3.5202 | 4.0205 | 10.2907 | 7.1956 | 10.2946 | 6.2953
2012-10-30 23:49 | 25.9423 | 32.0695 | 28.9428 | 32.0458 | 28.0781 | 51.0725 | 0.006757 | 0.32663 | 0.002207 | 48.3395 | 0.49871 | 8.0583 | 4.0188 | 16.1583 | 21.6953 | 3.5209 | 4.021 | 10.3742 | 7.2475 | 10.3505 | 6.3828
2012-10-30 23:49 | 25.9475 | 32.1141 | 29.0033 | 32.1062 | 28.1188 | 51.0714 | 0.006754 | 0.32661 | 0.002206 | 48.3588 | 0.49873 | 8.0587 | 4.0192 | 16.1584 | 21.7326 | 3.5209 | 4.0214 | 10.3815 | 7.2707 | 10.3736 | 6.3862
2012-10-30 23:49 | 25.9423 | 32.1326 | 29.0178 | 32.0971 | 28.1412 | 51.0754 | 0.006754 | 0.32666 | 0.002206 | 48.3653 | 0.49875 | 8.0589 | 4.0193 | 16.1582 | 21.7314 | 3.5211 | 4.0215 | 10.4012 | 7.2864 | 10.3657 | 6.4098
2012-10-30 23:49 | 25.94 | 32.1777 | 29.0313 | 32.154 | 28.1666 | 51.0806 | 0.006766 | 0.32667 | 0.00221 | 48.2816 | 0.49875 | 8.0589 | 4.0193 | 16.1582 | 21.7251 | 3.5215 | 4.0215 | 10.4526 | 7.3062 | 10.4289 | 6.4415
2012-10-30 23:49 | 25.934 | 32.1756 | 29.0885 | 32.1993 | 28.1764 | 51.0893 | 0.00676 | 0.32661 | 0.002208 | 48.3158 | 0.49874 | 8.059 | 4.0193 | 16.1587 | 21.7472 | 3.5221 | 4.0216 | 10.4284 | 7.3413 | 10.4521 | 6.4292
2012-10-30 23:49 | 25.9318 | 32.2208 | 29.1178 | 32.2287 | 28.1742 | 51.0939 | 0.006744 | 0.32673 | 0.002203 | 48.4477 | 0.49874 | 8.0589 | 4.0193 | 16.1585 | 21.7169 | 3.5224 | 4.0215 | 10.5039 | 7.4009 | 10.5118 | 6.4573
2012-10-30 23:49 | 25.9378 | 32.2781 | 29.1041 | 32.2899 | 28.2591 | 51.1032 | 0.006744 | 0.32663 | 0.002203 | 48.4327 | 0.49872 | 8.0587 | 4.019 | 16.1587 | 21.7309 | 3.5231 | 4.0212 | 10.5472 | 7.3732 | 10.559 | 6.5282
2012-10-30 23:49 | 25.9445 | 32.2848 | 29.1148 | 32.2887 | 28.2895 | 51.1003 | 0.006751 | 0.32661 | 0.002205 | 48.3802 | 0.49873 | 8.0588 | 4.0191 | 16.1585 | 21.7577 | 3.5229 | 4.0214 | 10.5271 | 7.3571 | 10.531 | 6.5318
2012-10-30 23:49 | 25.9363 | 32.3318 | 29.1737 | 32.3713 | 28.2892 | 51.1084 | 0.006744 | 0.32661 | 0.002203 | 48.4305 | 0.49873 | 8.0586 | 4.0191 | 16.1583 | 21.7815 | 3.5234 | 4.0213 | 10.5503 | 7.3922 | 10.5898 | 6.5077
2012-10-30 23:49 | 25.9468 | 32.366 | 29.2237 | 32.3542 | 28.3116 | 51.1043 | 0.006747 | 0.32666 | 0.002204 | 48.4154 | 0.49871 | 8.0582 | 4.0187 | 16.1582 | 21.7279 | 3.5231 | 4.0209 | 10.6381 | 7.4958 | 10.6263 | 6.5837
2012-10-30 23:49 | 25.94 | 32.4105 | 29.2011 | 32.3671 | 28.2969 | 51.1043 | 0.00676 | 0.3267 | 0.002209 | 48.3287 | 0.49873 | 8.0586 | 4.0191 | 16.1581 | 21.7291 | 3.5231 | 4.0213 | 10.6814 | 7.472 | 10.638 | 6.5678
2012-10-30 23:49 | 25.9475 | 32.4062 | 29.2599 | 32.4496 | 28.3597 | 51.1061 | 0.006747 | 0.32664 | 0.002204 | 48.4132 | 0.49872 | 8.0582 | 4.0188 | 16.1578 | 21.7446 | 3.5233 | 4.021 | 10.6616 | 7.5153 | 10.705 | 6.6151
2012-10-30 23:49 | 25.9453 | 32.4553 | 29.2537 | 32.4908 | 28.3733 | 51.1049 | 0.006751 | 0.32663 | 0.002205 | 48.3825 | 0.49871 | 8.0582 | 4.0187 | 16.1582 | 21.7344 | 3.5232 | 4.0209 | 10.7209 | 7.5193 | 10.7564 | 6.6389
2012-10-30 23:49 | 25.9453 | 32.4908 | 29.309 | 32.4868 | 28.3969 | 51.1118 | 0.006747 | 0.32667 | 0.002204 | 48.4175 | 0.49876 | 8.059 | 4.0195 | 16.158 | 21.7585 | 3.5236 | 4.0217 | 10.7323 | 7.5505 | 10.7283 | 6.6384
2012-10-30 23:49 | 25.9483 | 32.5214 | 29.3397 | 32.5214 | 28.4315 | 51.1153 | 0.006751 | 0.32669 | 0.002205 | 48.3909 | 0.49871 | 8.0583 | 4.0188 | 16.1583 | 21.7534 | 3.5239 | 4.021 | 10.768 | 7.5863 | 10.768 | 6.6781
2012-10-30 23:49 | 25.946 | 32.5665 | 29.3097 | 32.5467 | 28.449 | 51.1211 | 0.006757 | 0.32669 | 0.002207 | 48.3479 | 0.4987 | 8.0582 | 4.0186 | 16.1584 | 21.687 | 3.5243 | 4.0208 | 10.8795 | 7.6227 | 10.8597 | 6.762
2012-10-30 23:50 | 25.949 | 32.5695 | 29.3877 | 32.5971 | 28.4915 | 51.1263 | 0.006738 | 0.32666 | 0.002201 | 48.4801 | 0.49871 | 8.0583 | 4.0188 | 16.1583 | 21.7421 | 3.5246 | 4.021 | 10.8274 | 7.6456 | 10.855 | 6.7494
2012-10-30 23:50 | 25.9557 | 32.6077 | 29.3905 | 32.6235 | 28.4903 | 51.1349 | 0.006751 | 0.32667 | 0.002205 | 48.3888 | 0.49873 | 8.0589 | 4.0192 | 16.1587 | 21.7207 | 3.5252 | 4.0214 | 10.887 | 7.6698 | 10.9028 | 6.7696
2012-10-30 23:50 | 25.9475 | 32.6706 | 29.4099 | 32.6232 | 28.4979 | 51.1332 | 0.006757 | 0.32666 | 0.002207 | 48.3438 | 0.49872 | 8.0583 | 4.0189 | 16.1581 | 21.7165 | 3.5251 | 4.0211 | 10.9541 | 7.6934 | 10.9067 | 6.7814
2012-10-30 23:50 | 25.9542 | 32.6773 | 29.4759 | 32.7049 | 28.5282 | 51.1228 | 0.00676 | 0.32666 | 0.002208 | 48.3223 | 0.49872 | 8.0583 | 4.0188 | 16.1581 | 21.7393 | 3.5244 | 4.0211 | 10.938 | 7.7366 | 10.9656 | 6.7889
2012-10-30 23:50 | 25.9438 | 32.7221 | 29.4576 | 32.6866 | 28.585 | 51.1413 | 0.006754 | 0.32664 | 0.002206 | 48.363 | 0.49873 | 8.0586 | 4.019 | 16.1582 | 21.7169 | 3.5257 | 4.0212 | 11.0052 | 7.7407 | 10.9697 | 6.8681
2012-10-30 23:50 | 25.9378 | 32.7911 | 29.5147 | 32.7358 | 28.579 | 51.1321 | 0.006741 | 0.3267 | 0.002202 | 48.4649 | 0.49873 | 8.0585 | 4.019 | 16.1581 | 21.6587 | 3.525 | 4.0212 | 11.1324 | 7.856 | 11.0771 | 6.9203
2012-10-30 23:50 | 25.9393 | 32.8123 | 29.4768 | 32.761 | 28.62 | 51.1378 | 0.006735 | 0.32669 | 0.0022 | 48.5059 | 0.4987 | 8.058 | 4.0185 | 16.1582 | 21.6763 | 3.5254 | 4.0207 | 11.136 | 7.8005 | 11.0847 | 6.9437
2012-10-30 23:50 | 25.9423 | 32.8232 | 29.539 | 32.7838 | 28.6387 | 51.1511 | 0.006763 | 0.32666 | 0.002209 | 48.3009 | 0.49867 | 8.0577 | 4.0181 | 16.1585 | 21.6672 | 3.5264 | 4.0203 | 11.156 | 7.8718 | 11.1166 | 6.9715
2012-10-30 23:50 | 25.94 | 32.8683 | 29.5722 | 32.8485 | 28.7036 | 51.15 | 0.006741 | 0.32667 | 0.002202 | 48.4606 | 0.49869 | 8.058 | 4.0184 | 16.1583 | 21.6569 | 3.5263 | 4.0206 | 11.2114 | 7.9153 | 11.1916 | 7.0467
2012-10-30 23:50 | 25.9415 | 32.8421 | 29.6053 | 32.9329 | 28.6853 | 51.1425 | 0.006766 | 0.3267 | 0.00221 | 48.2858 | 0.49863 | 8.0572 | 4.0176 | 16.1584 | 21.6985 | 3.5258 | 4.0198 | 11.1436 | 7.9068 | 11.2344 | 6.9868
2012-10-30 23:50 | 25.9468 | 32.879 | 29.6501 | 32.9066 | 28.6511 | 51.1586 | 0.006747 | 0.32666 | 0.002204 | 48.4154 | 0.4986 | 8.0564 | 4.0169 | 16.1581 | 21.6838 | 3.5269 | 4.0191 | 11.1952 | 7.9663 | 11.2228 | 6.9673
2012-10-30 23:50 | 25.9483 | 32.9594 | 29.6318 | 32.9476 | 28.7198 | 51.1552 | 0.006757 | 0.32661 | 0.002207 | 48.3373 | 0.49858 | 8.0562 | 4.0166 | 16.1583 | 21.7133 | 3.5266 | 4.0188 | 11.2461 | 7.9185 | 11.2343 | 7.0065
2012-10-30 23:50 | 25.949 | 32.9759 | 29.6562 | 32.9799 | 28.7363 | 51.15 | 0.006763 | 0.32666 | 0.002209 | 48.3009 | 0.49861 | 8.0568 | 4.0172 | 16.1585 | 21.71 | 3.5263 | 4.0194 | 11.2659 | 7.9462 | 11.2699 | 7.0263
2012-10-30 23:50 | 25.9438 | 32.9865 | 29.655 | 32.9944 | 28.7942 | 51.1575 | 0.006757 | 0.3267 | 0.002208 | 48.3502 | 0.49861 | 8.0566 | 4.0171 | 16.1582 | 21.6888 | 3.5268 | 4.0193 | 11.2977 | 7.9662 | 11.3056 | 7.1054
2012-10-30 23:50 | 25.9513 | 33.0335 | 29.7099 | 33.0492 | 28.8373 | 51.1673 | 0.006741 | 0.32666 | 0.002202 | 48.4585 | 0.49866 | 8.0574 | 4.0179 | 16.1581 | 21.7123 | 3.5275 | 4.0201 | 11.3212 | 7.9976 | 11.3369 | 7.125
2012-10-30 23:50 | 25.949 | 33.043 | 29.6997 | 33.039 | 28.8152 | 51.169 | 0.006741 | 0.32663 | 0.002202 | 48.4542 | 0.49864 | 8.0571 | 4.0176 | 16.1583 | 21.706 | 3.5276 | 4.0198 | 11.337 | 7.9937 | 11.333 | 7.1092
2012-10-30 23:50 | 25.9445 | 33.0582 | 29.7544 | 33.1135 | 28.8621 | 51.1725 | 0.006754 | 0.32667 | 0.002206 | 48.3673 | 0.49863 | 8.057 | 4.0175 | 16.1581 | 21.7456 | 3.5278 | 4.0197 | 11.3126 | 8.0088 | 11.3679 | 7.1165
2012-10-30 23:50 | 25.9595 | 33.0929 | 29.801 | 33.1363 | 28.9363 | 51.1725 | 0.006747 | 0.32667 | 0.002204 | 48.4175 | 0.4986 | 8.0565 | 4.017 | 16.1581 | 21.7285 | 3.5278 | 4.0192 | 11.3644 | 8.0725 | 11.4078 | 7.2078
2012-10-30 23:50 | 25.9542 | 33.131 | 29.8273 | 33.1745 | 28.9349 | 51.1818 | 0.006741 | 0.32669 | 0.002202 | 48.4627 | 0.49864 | 8.0573 | 4.0177 | 16.1586 | 21.7152 | 3.5285 | 4.0199 | 11.4158 | 8.1121 | 11.4593 | 7.2197
2012-10-30 23:50 | 25.9528 | 33.1533 | 29.8298 | 33.1809 | 28.9098 | 51.1748 | 0.006747 | 0.3267 | 0.002204 | 48.4218 | 0.49862 | 8.057 | 4.0174 | 16.1584 | 21.6737 | 3.528 | 4.0196 | 11.4796 | 8.1561 | 11.5072 | 7.2361
2012-10-30 23:50 | 25.9587 | 33.1908 | 29.8554 | 33.2263 | 28.9513 | 51.1847 | 0.006754 | 0.32669 | 0.002206 | 48.3694 | 0.49866 | 8.0576 | 4.018 | 16.1585 | 21.7157 | 3.5287 | 4.0202 | 11.4751 | 8.1397 | 11.5106 | 7.2356
2012-10-30 23:50 | 25.9602 | 33.2041 | 29.928 | 33.2396 | 29.0002 | 51.1858 | 0.006754 | 0.32667 | 0.002206 | 48.3673 | 0.49869 | 8.0579 | 4.0183 | 16.1581 | 21.6851 | 3.5287 | 4.0206 | 11.519 | 8.2429 | 11.5545 | 7.3151
2012-10-30 23:50 | 25.9565 | 33.2241 | 29.8927 | 33.2478 | 28.9846 | 51.1783 | 0.006754 | 0.3267 | 0.002207 | 48.3716 | 0.49867 | 8.0577 | 4.0181 | 16.1584 | 21.6894 | 3.5282 | 4.0203 | 11.5347 | 8.2033 | 11.5584 | 7.2952
2012-10-30 23:51 | 25.955 | 33.2502 | 29.9189 | 33.3252 | 28.9989 | 51.1968 | 0.00676 | 0.32672 | 0.002209 | 48.3308 | 0.49862 | 8.0569 | 4.0173 | 16.1582 | 21.6839 | 3.5295 | 4.0196 | 11.5663 | 8.235 | 11.6413 | 7.315
2012-10-30 23:51 | 25.9557 | 33.3298 | 29.959 | 33.3574 | 29.0036 | 51.1881 | 0.006744 | 0.32675 | 0.002204 | 48.4497 | 0.49867 | 8.0575 | 4.018 | 16.1582 | 21.7207 | 3.5289 | 4.0202 | 11.6091 | 8.2383 | 11.6367 | 7.2829
2012-10-30 23:51 | 25.9557 | 33.318 | 29.959 | 33.3693 | 29.0904 | 51.1979 | 0.006744 | 0.32666 | 0.002203 | 48.437 | 0.49865 | 8.0572 | 4.0177 | 16.1581 | 21.6766 | 3.5296 | 4.0199 | 11.6414 | 8.2824 | 11.6927 | 7.4138
2012-10-30 23:51 | 25.9542 | 33.3599 | 29.9891 | 33.4072 | 29.0731 | 51.1985 | 0.006757 | 0.32672 | 0.002208 | 48.3522 | 0.49861 | 8.0566 | 4.0171 | 16.1582 | 21.6912 | 3.5296 | 4.0193 | 11.6687 | 8.2979 | 11.716 | 7.3819
2012-10-30 23:51 | 25.9535 | 33.4065 | 30.0398 | 33.3868 | 29.104 | 51.2003 | 0.006744 | 0.32669 | 0.002203 | 48.4411 | 0.49855 | 8.0558 | 4.0162 | 16.1584 | 21.6985 | 3.5297 | 4.0184 | 11.708 | 8.3413 | 11.6883 | 7.4055
2012-10-30 23:51 | 25.9625 | 33.4668 | 30.0488 | 33.4313 | 29.0933 | 51.2078 | 0.006747 | 0.32676 | 0.002205 | 48.4304 | 0.4986 | 8.0564 | 4.017 | 16.1581 | 21.7075 | 3.5303 | 4.0192 | 11.7593 | 8.3413 | 11.7238 | 7.3858
2012-10-30 23:51 | 25.955 | 33.4633 | 30.0847 | 33.5027 | 29.1174 | 51.1922 | 0.006747 | 0.32669 | 0.002204 | 48.4196 | 0.4986 | 8.0565 | 4.017 | 16.1583 | 21.712 | 3.5292 | 4.0192 | 11.7513 | 8.3727 | 11.7907 | 7.4054
2012-10-30 23:51 | 25.9632 | 33.503 | 30.0968 | 33.5504 | 29.1769 | 51.2141 | 0.006744 | 0.32669 | 0.002203 | 48.4411 | 0.49862 | 8.0568 | 4.0173 | 16.1582 | 21.7363 | 3.5307 | 4.0195 | 11.7667 | 8.3605 | 11.8141 | 7.4406
2012-10-30 23:51 | 25.9625 | 33.5418 | 30.0882 | 33.5694 | 29.2157 | 51.2135 | 0.006744 | 0.32663 | 0.002203 | 48.4327 | 0.49856 | 8.0558 | 4.0163 | 16.1584 | 21.6874 | 3.5307 | 4.0185 | 11.8544 | 8.4008 | 11.882 | 7.5283
2012-10-30 23:51 | 25.964 | 33.5591 | 30.1016 | 33.5709 | 29.2093 | 51.2309 | 0.006738 | 0.32669 | 0.002201 | 48.4843 | 0.49855 | 8.0555 | 4.0161 | 16.1579 | 21.6809 | 3.5319 | 4.0183 | 11.8782 | 8.4207 | 11.89 | 7.5284
2012-10-30 23:51 | 25.9655 | 33.5803 | 30.1899 | 33.604 | 29.2226 | 51.2176 | 0.006747 | 0.3267 | 0.002204 | 48.4218 | 0.49853 | 8.0556 | 4.016 | 16.1586 | 21.6824 | 3.5309 | 4.0182 | 11.8979 | 8.5075 | 11.9216 | 7.5402
2012-10-30 23:51 | 25.9632 | 33.6174 | 30.1995 | 33.6648 | 29.2638 | 51.2078 | 0.006751 | 0.32669 | 0.002205 | 48.3909 | 0.49857 | 8.0561 | 4.0165 | 16.1583 | 21.7002 | 3.5303 | 4.0187 | 11.9172 | 8.4993 | 11.9646 | 7.5636
2012-10-30 23:51 | 25.97 | 33.6716 | 30.2142 | 33.6834 | 29.2508 | 51.2228 | 0.00676 | 0.32669 | 0.002208 | 48.3265 | 0.49862 | 8.0566 | 4.0172 | 16.1578 | 21.7591 | 3.5313 | 4.0194 | 11.9125 | 8.4551 | 11.9243 | 7.4917
2012-10-30 23:51 | 25.961 | 33.6705 | 30.2526 | 33.6941 | 29.2734 | 51.2216 | 0.006747 | 0.32672 | 0.002204 | 48.4239 | 0.49857 | 8.056 | 4.0165 | 16.1582 | 21.706 | 3.5312 | 4.0187 | 11.9645 | 8.5466 | 11.9881 | 7.5674
2012-10-30 23:51 | 25.964 | 33.709 | 30.2753 | 33.7326 | 29.3277 | 51.2286 | 0.006751 | 0.32669 | 0.002205 | 48.3909 | 0.49859 | 8.0565 | 4.0169 | 16.1586 | 21.7611 | 3.5317 | 4.0191 | 11.9479 | 8.5142 | 11.9715 | 7.5666
2012-10-30 23:51 | 25.964 | 33.7445 | 30.3345 | 33.7681 | 29.3751 | 51.243 | 0.006747 | 0.32667 | 0.002204 | 48.4175 | 0.49862 | 8.0567 | 4.0172 | 16.158 | 21.7371 | 3.5327 | 4.0194 | 12.0074 | 8.5974 | 12.031 | 7.638
2012-10-30 23:51 | 25.9662 | 33.7625 | 30.313 | 33.798 | 29.397 | 51.2303 | 0.006751 | 0.32666 | 0.002205 | 48.3868 | 0.49861 | 8.0565 | 4.017 | 16.1581 | 21.7152 | 3.5318 | 4.0192 | 12.0473 | 8.5978 | 12.0828 | 7.6818
2012-10-30 23:51 | 25.9617 | 33.7974 | 30.348 | 33.7935 | 29.4518 | 51.2372 | 0.006735 | 0.3267 | 0.0022 | 48.5081 | 0.49861 | 8.0566 | 4.0171 | 16.1581 | 21.7227 | 3.5323 | 4.0193 | 12.0747 | 8.6253 | 12.0708 | 7.7291
2012-10-30 23:51 | 25.9632 | 33.7831 | 30.389 | 33.8541 | 29.4493 | 51.2505 | 0.006754 | 0.3267 | 0.002207 | 48.3716 | 0.49861 | 8.0567 | 4.0172 | 16.1581 | 21.7202 | 3.5332 | 4.0194 | 12.0629 | 8.6688 | 12.1339 | 7.7291
2012-10-30 23:51 | 25.9692 | 33.8798 | 30.3989 | 33.8798 | 29.4316 | 51.2401 | 0.006744 | 0.32673 | 0.002203 | 48.4477 | 0.49859 | 8.0562 | 4.0167 | 16.1581 | 21.7623 | 3.5325 | 4.0189 | 12.1175 | 8.6366 | 12.1175 | 7.6693
2012-10-30 23:51 | 25.9617 | 33.8723 | 30.4112 | 33.8763 | 29.4676 | 51.2396 | 0.006744 | 0.32669 | 0.002203 | 48.4411 | 0.49848 | 8.0546 | 4.0151 | 16.1584 | 21.7187 | 3.5325 | 4.0173 | 12.1536 | 8.6925 | 12.1576 | 7.7489
2012-10-30 23:51 | 25.9655 | 33.884 | 30.4031 | 33.9077 | 29.503 | 51.2586 | 0.006754 | 0.32675 | 0.002207 | 48.378 | 0.49847 | 8.0545 | 4.0149 | 16.1585 | 21.7426 | 3.5338 | 4.0172 | 12.1414 | 8.6605 | 12.1651 | 7.7604
2012-10-30 23:51 | 25.9677 | 33.9454 | 30.4251 | 33.9217 | 29.5012 | 51.2453 | 0.006757 | 0.32664 | 0.002207 | 48.3416 | 0.49849 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1582 | 21.6806 | 3.5329 | 4.0174 | 12.2648 | 8.7445 | 12.2411 | 7.8206
2012-10-30 23:52 | 25.9557 | 33.9295 | 30.4328 | 33.9571 | 29.4892 | 51.2511 | 0.006751 | 0.32672 | 0.002206 | 48.3952 | 0.49853 | 8.0553 | 4.0158 | 16.1582 | 21.7007 | 3.5333 | 4.018 | 12.2288 | 8.7321 | 12.2564 | 7.7885
2012-10-30 23:52 | 25.955 | 33.9643 | 30.4874 | 33.9958 | 29.5398 | 51.2569 | 0.006751 | 0.32675 | 0.002206 | 48.3995 | 0.49854 | 8.0555 | 4.016 | 16.1582 | 21.6679 | 3.5337 | 4.0182 | 12.2964 | 8.8195 | 12.3279 | 7.8719
2012-10-30 23:52 | 25.9617 | 34.0262 | 30.502 | 34.0301 | 29.5821 | 51.2575 | 0.006747 | 0.32667 | 0.002204 | 48.4175 | 0.49851 | 8.0549 | 4.0154 | 16.1581 | 21.7267 | 3.5337 | 4.0176 | 12.2995 | 8.7753 | 12.3034 | 7.8554
2012-10-30 23:52 | 25.9565 | 34.0644 | 30.4849 | 34.0249 | 29.6085 | 51.2592 | 0.006754 | 0.32667 | 0.002206 | 48.3673 | 0.49852 | 8.0553 | 4.0158 | 16.1583 | 21.7135 | 3.5338 | 4.018 | 12.3509 | 8.7714 | 12.3114 | 7.895
2012-10-30 23:52 | 25.9587 | 34.0666 | 30.5306 | 34.0587 | 29.6264 | 51.265 | 0.006754 | 0.32675 | 0.002207 | 48.378 | 0.49854 | 8.0557 | 4.016 | 16.1586 | 21.6596 | 3.5342 | 4.0182 | 12.407 | 8.871 | 12.3991 | 7.9668
2012-10-30 23:52 | 25.964 | 34.0995 | 30.5675 | 34.0679 | 29.6199 | 51.2656 | 0.006741 | 0.32666 | 0.002202 | 48.4585 | 0.49853 | 8.0553 | 4.0158 | 16.1579 | 21.6729 | 3.5343 | 4.018 | 12.4266 | 8.8946 | 12.395 | 7.947
2012-10-30 23:52 | 25.9647 | 34.1002 | 30.6155 | 34.116 | 29.6324 | 51.2644 | 0.006763 | 0.32667 | 0.002209 | 48.303 | 0.49851 | 8.0552 | 4.0156 | 16.1585 | 21.6896 | 3.5342 | 4.0178 | 12.4106 | 8.9259 | 12.4264 | 7.9428
2012-10-30 23:52 | 25.9617 | 34.1248 | 30.5967 | 34.1445 | 29.6729 | 51.2754 | 0.006744 | 0.3267 | 0.002203 | 48.4434 | 0.4985 | 8.0549 | 4.0154 | 16.1584 | 21.7107 | 3.5349 | 4.0176 | 12.4141 | 8.886 | 12.4338 | 7.9622
2012-10-30 23:52 | 25.9625 | 34.169 | 30.6015 | 34.1453 | 29.6539 | 51.2846 | 0.006754 | 0.32667 | 0.002206 | 48.3673 | 0.49847 | 8.0544 | 4.0149 | 16.1584 | 21.6794 | 3.5356 | 4.0171 | 12.4896 | 8.9221 | 12.4659 | 7.9745
2012-10-30 23:52 | 25.9677 | 34.1545 | 30.6383 | 34.1939 | 29.6276 | 51.2737 | 0.006754 | 0.32673 | 0.002207 | 48.3759 | 0.49849 | 8.0548 | 4.0152 | 16.1582 | 21.6686 | 3.5348 | 4.0174 | 12.4859 | 8.9697 | 12.5253 | 7.959
2012-10-30 23:52 | 25.967 | 34.2326 | 30.677 | 34.209 | 29.6979 | 51.2771 | 0.006735 | 0.32673 | 0.002201 | 48.5124 | 0.4985 | 8.0548 | 4.0153 | 16.1579 | 21.732 | 3.535 | 4.0175 | 12.5006 | 8.945 | 12.477 | 7.9659
2012-10-30 23:52 | 25.9655 | 34.2233 | 30.6913 | 34.2509 | 29.732 | 51.2921 | 0.006766 | 0.32667 | 0.00221 | 48.2816 | 0.49849 | 8.0548 | 4.0152 | 16.1583 | 21.7145 | 3.5361 | 4.0174 | 12.5088 | 8.9768 | 12.5364 | 8.0175
2012-10-30 23:52 | 25.9655 | 34.2311 | 30.6913 | 34.2627 | 29.7477 | 51.2852 | 0.006757 | 0.32669 | 0.002207 | 48.3479 | 0.4985 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1579 | 21.7305 | 3.5356 | 4.0174 | 12.5006 | 8.9608 | 12.5322 | 8.0172
2012-10-30 23:52 | 25.9707 | 34.2797 | 30.7479 | 34.26 | 29.7411 | 51.2927 | 0.006754 | 0.32673 | 0.002207 | 48.3759 | 0.49848 | 8.0544 | 4.015 | 16.158 | 21.7197 | 3.5361 | 4.0172 | 12.56 | 9.0282 | 12.5403 | 8.0214
2012-10-30 23:52 | 25.9685 | 34.3209 | 30.7259 | 34.317 | 29.7665 | 51.2789 | 0.006754 | 0.32673 | 0.002207 | 48.3759 | 0.49845 | 8.0542 | 4.0146 | 16.1584 | 21.6934 | 3.5352 | 4.0168 | 12.6275 | 9.0325 | 12.6236 | 8.0731
2012-10-30 23:52 | 25.9707 | 34.3152 | 30.7992 | 34.3349 | 29.8003 | 51.2869 | 0.006754 | 0.32673 | 0.002207 | 48.3759 | 0.49849 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1584 | 21.6796 | 3.5357 | 4.0174 | 12.6356 | 9.1196 | 12.6553 | 8.1207
2012-10-30 23:52 | 25.967 | 34.3667 | 30.7876 | 34.351 | 29.8124 | 51.2852 | 0.006744 | 0.32664 | 0.002203 | 48.4348 | 0.4985 | 8.0548 | 4.0153 | 16.1581 | 21.6999 | 3.5356 | 4.0175 | 12.6668 | 9.0877 | 12.6511 | 8.1125
2012-10-30 23:52 | 25.976 | 34.4152 | 30.7926 | 34.3915 | 29.8412 | 51.2997 | 0.006757 | 0.32667 | 0.002207 | 48.3459 | 0.49848 | 8.0546 | 4.015 | 16.1583 | 21.6849 | 3.5366 | 4.0173 | 12.7303 | 9.1077 | 12.7066 | 8.1563
2012-10-30 23:52 | 25.9677 | 34.3793 | 30.8159 | 34.4069 | 29.896 | 51.2893 | 0.006751 | 0.3267 | 0.002206 | 48.3931 | 0.49845 | 8.0541 | 4.0146 | 16.1581 | 21.6645 | 3.5359 | 4.0168 | 12.7148 | 9.1514 | 12.7424 | 8.2315
2012-10-30 23:52 | 25.9647 | 34.4551 | 30.884 | 34.4275 | 29.8772 | 51.2973 | 0.006757 | 0.3267 | 0.002208 | 48.3502 | 0.49848 | 8.0545 | 4.015 | 16.1581 | 21.6936 | 3.5364 | 4.0172 | 12.7615 | 9.1904 | 12.7339 | 8.1836
2012-10-30 23:52 | 25.967 | 34.4732 | 30.8626 | 34.4693 | 29.9032 | 51.2962 | 0.006751 | 0.32673 | 0.002206 | 48.3974 | 0.49848 | 8.0548 | 4.0152 | 16.1586 | 21.6679 | 3.5364 | 4.0174 | 12.8053 | 9.1947 | 12.8014 | 8.2353
2012-10-30 23:52 | 25.964 | 34.4663 | 30.8556 | 34.4821 | 29.9752 | 51.2979 | 0.006751 | 0.32669 | 0.002205 | 48.3909 | 0.49847 | 8.0545 | 4.0149 | 16.1586 | 21.6769 | 3.5365 | 4.0171 | 12.7894 | 9.1787 | 12.8052 | 8.2983
2012-10-30 23:52 | 25.9685 | 34.5812 | 30.9115 | 34.4984 | 29.9442 | 51.3101 | 0.006754 | 0.32672 | 0.002207 | 48.3737 | 0.49845 | 8.0538 | 4.0144 | 16.1578 | 21.6774 | 3.5373 | 4.0166 | 12.9038 | 9.2341 | 12.821 | 8.2668
2012-10-30 23:53 | 25.9677 | 34.5212 | 30.9265 | 34.541 | 29.9434 | 51.3112 | 0.006744 | 0.32672 | 0.002203 | 48.4454 | 0.49841 | 8.0535 | 4.0139 | 16.1584 | 21.6726 | 3.5374 | 4.0162 | 12.8486 | 9.2539 | 12.8684 | 8.2708
2012-10-30 23:53 | 25.9632 | 34.572 | 30.9299 | 34.5917 | 29.9705 | 51.317 | 0.006757 | 0.32672 | 0.002208 | 48.3522 | 0.49843 | 8.0539 | 4.0143 | 16.1584 | 21.644 | 3.5378 | 4.0165 | 12.928 | 9.2859 | 12.9477 | 8.3265
2012-10-30 23:53 | 25.9625 | 34.5673 | 30.9449 | 34.587 | 29.9816 | 51.3135 | 0.006741 | 0.3267 | 0.002202 | 48.4649 | 0.49846 | 8.0542 | 4.0147 | 16.1582 | 21.6714 | 3.5376 | 4.0169 | 12.8959 | 9.2735 | 12.9156 | 8.3102
2012-10-30 23:53 | 25.9617 | 34.5862 | 30.9876 | 34.602 | 29.9848 | 51.3274 | 0.006754 | 0.32672 | 0.002207 | 48.3737 | 0.49846 | 8.0543 | 4.0147 | 16.1583 | 21.6706 | 3.5385 | 4.0169 | 12.9156 | 9.317 | 12.9314 | 8.3142
2012-10-30 23:53 | 25.9662 | 34.6459 | 31 | 34.6065 | 30.0051 | 51.3205 | 0.006747 | 0.3267 | 0.002204 | 48.4218 | 0.49846 | 8.054 | 4.0146 | 16.1577 | 21.7072 | 3.538 | 4.0168 | 12.9387 | 9.2928 | 12.8993 | 8.2979
2012-10-30 23:53 | 25.9737 | 34.6692 | 31.0114 | 34.6692 | 30.0007 | 51.3239 | 0.006751 | 0.32667 | 0.002205 | 48.3888 | 0.4985 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1578 | 21.7066 | 3.5383 | 4.0174 | 12.9626 | 9.3048 | 12.9626 | 8.2941
2012-10-30 23:53 | 25.9662 | 34.7209 | 31.0513 | 34.6538 | 30.0367 | 51.3245 | 0.006757 | 0.32667 | 0.002207 | 48.3459 | 0.4985 | 8.0549 | 4.0154 | 16.158 | 21.655 | 3.5383 | 4.0176 | 13.0659 | 9.3963 | 12.9988 | 8.3817
2012-10-30 23:53 | 25.9662 | 34.7288 | 31.0394 | 34.6893 | 30.0683 | 51.3303 | 0.006741 | 0.32673 | 0.002202 | 48.4692 | 0.49849 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1582 | 21.6911 | 3.5387 | 4.0174 | 13.0377 | 9.3483 | 12.9982 | 8.3772
2012-10-30 23:53 | 25.9587 | 34.7489 | 31.0714 | 34.6976 | 30.1042 | 51.3193 | 0.006744 | 0.32669 | 0.002203 | 48.4411 | 0.49847 | 8.0543 | 4.0148 | 16.158 | 21.6796 | 3.538 | 4.017 | 13.0693 | 9.3918 | 13.018 | 8.4246
2012-10-30 23:53 | 25.9587 | 34.8396 | 31.1859 | 34.8317 | 30.1595 | 51.3378 | 0.006751 | 0.32673 | 0.002206 | 48.3974 | 0.49839 | 8.0531 | 4.0136 | 16.1583 | 21.7037 | 3.5392 | 4.0158 | 13.1359 | 9.4822 | 13.128 | 8.4558
2012-10-30 23:53 | 25.9557 | 34.9627 | 31.2658 | 34.9312 | 30.2354 | 51.3522 | 0.006754 | 0.32675 | 0.002207 | 48.378 | 0.4985 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1579 | 21.6846 | 3.5402 | 4.0174 | 13.2781 | 9.5812 | 13.2466 | 8.5508
2012-10-30 23:53 | 25.9498 | 34.9923 | 31.2836 | 34.9529 | 30.2137 | 51.3522 | 0.006754 | 0.32677 | 0.002207 | 48.3823 | 0.49849 | 8.0544 | 4.015 | 16.1576 | 21.6587 | 3.5402 | 4.0172 | 13.3336 | 9.6249 | 13.2942 | 8.555
2012-10-30 23:53 | 25.9535 | 34.996 | 31.2754 | 34.9724 | 30.2332 | 51.358 | 0.006751 | 0.32677 | 0.002206 | 48.4038 | 0.4984 | 8.0533 | 4.0137 | 16.1583 | 21.7506 | 3.5406 | 4.0159 | 13.2454 | 9.5248 | 13.2218 | 8.4826
2012-10-30 23:53 | 25.946 | 35.0161 | 31.3311 | 35.024 | 30.2573 | 51.3436 | 0.006754 | 0.3268 | 0.002207 | 48.3866 | 0.49845 | 8.054 | 4.0145 | 16.1582 | 21.6428 | 3.5396 | 4.0167 | 13.3733 | 9.6883 | 13.3812 | 8.6145
2012-10-30 23:53 | 25.9498 | 35.0554 | 31.3152 | 35.0041 | 30.3203 | 51.358 | 0.006738 | 0.32679 | 0.002202 | 48.4994 | 0.49846 | 8.0542 | 4.0147 | 16.1582 | 21.6747 | 3.5406 | 4.0169 | 13.3807 | 9.6405 | 13.3294 | 8.6456
2012-10-30 23:54 | 25.9475 | 35.1044 | 31.3444 | 35.0807 | 30.318 | 51.369 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.49842 | 8.0533 | 4.0139 | 16.1577 | 21.6484 | 3.5414 | 4.0161 | 13.456 | 9.696 | 13.4323 | 8.6696
2012-10-30 23:54 | 25.9528 | 35.0505 | 31.3576 | 35.0623 | 30.3431 | 51.3546 | 0.006738 | 0.32672 | 0.002201 | 48.4886 | 0.49838 | 8.0529 | 4.0134 | 16.158 | 21.6898 | 3.5404 | 4.0156 | 13.3607 | 9.6678 | 13.3725 | 8.6533
2012-10-30 23:54 | 25.9498 | 35.1067 | 31.3704 | 35.0593 | 30.3519 | 51.3603 | 0.00676 | 0.32673 | 0.002209 | 48.333 | 0.49837 | 8.0529 | 4.0133 | 16.1584 | 21.7229 | 3.5408 | 4.0156 | 13.3838 | 9.6475 | 13.3364 | 8.629
2012-10-30 23:54 | 25.9498 | 35.1067 | 31.4138 | 35.0672 | 30.3914 | 51.3627 | 0.006747 | 0.32672 | 0.002204 | 48.4239 | 0.49843 | 8.0539 | 4.0143 | 16.1586 | 21.6747 | 3.5409 | 4.0165 | 13.432 | 9.7391 | 13.3925 | 8.7167
2012-10-30 23:54 | 25.9505 | 35.1428 | 31.4185 | 35.0955 | 30.4434 | 51.3713 | 0.006747 | 0.32679 | 0.002205 | 48.4347 | 0.49845 | 8.054 | 4.0145 | 16.158 | 21.6674 | 3.5415 | 4.0168 | 13.4754 | 9.7511 | 13.4281 | 8.776
2012-10-30 23:54 | 25.955 | 35.1592 | 31.4309 | 35.1316 | 30.4163 | 51.3771 | 0.006747 | 0.32672 | 0.002204 | 48.4239 | 0.49844 | 8.0538 | 4.0143 | 16.1581 | 21.696 | 3.5419 | 4.0165 | 13.4632 | 9.7349 | 13.4356 | 8.7203
2012-10-30 23:54 | 25.943 | 35.159 | 31.4702 | 35.1077 | 30.432 | 51.3852 | 0.006744 | 0.32677 | 0.002204 | 48.454 | 0.49847 | 8.0545 | 4.0149 | 16.1585 | 21.6719 | 3.5425 | 4.0171 | 13.4871 | 9.7983 | 13.4358 | 8.7601
2012-10-30 23:54 | 25.9587 | 35.2457 | 31.4543 | 35.2181 | 30.4477 | 51.3748 | 0.006766 | 0.32672 | 0.002211 | 48.2879 | 0.49854 | 8.0554 | 4.0159 | 16.1578 | 21.7398 | 3.5418 | 4.0181 | 13.5059 | 9.7145 | 13.4783 | 8.7079
2012-10-30 23:54 | 25.958 | 35.2134 | 31.5089 | 35.1779 | 30.4588 | 51.369 | 0.006741 | 0.3267 | 0.002202 | 48.4649 | 0.49851 | 8.0549 | 4.0155 | 16.158 | 21.695 | 3.5414 | 4.0177 | 13.5184 | 9.8139 | 13.4829 | 8.7638
2012-10-30 23:54 | 25.9617 | 35.2526 | 31.5284 | 35.2053 | 30.498 | 51.3835 | 0.006757 | 0.32676 | 0.002208 | 48.3587 | 0.49853 | 8.0552 | 4.0158 | 16.1579 | 21.7388 | 3.5424 | 4.018 | 13.5138 | 9.7896 | 13.4665 | 8.7592
2012-10-30 23:54 | 25.9617 | 35.2881 | 31.56 | 35.2368 | 30.5336 | 51.3794 | 0.006741 | 0.32675 | 0.002203 | 48.4713 | 0.49849 | 8.0546 | 4.0151 | 16.1581 | 21.7147 | 3.5421 | 4.0173 | 13.5734 | 9.8453 | 13.5221 | 8.8189
2012-10-30 23:54 | 25.955 | 35.3169 | 31.5533 | 35.2617 | 30.5032 | 51.3725 | 0.006747 | 0.32672 | 0.002204 | 48.4239 | 0.4985 | 8.0545 | 4.0151 | 16.1576 | 21.6639 | 3.5416 | 4.0173 | 13.653 | 9.8894 | 13.5978 | 8.8393
2012-10-30 23:54 | 25.9587 | 35.3166 | 31.5727 | 35.2772 | 30.5108 | 51.3823 | 0.006757 | 0.32672 | 0.002208 | 48.3522 | 0.49845 | 8.054 | 4.0145 | 16.1581 | 21.7237 | 3.5423 | 4.0167 | 13.5929 | 9.849 | 13.5535 | 8.7871
2012-10-30 23:54 | 25.9625 | 35.3165 | 31.6239 | 35.2889 | 30.562 | 51.384 | 0.006757 | 0.32667 | 0.002207 | 48.3459 | 0.49852 | 8.0552 | 4.0157 | 16.1582 | 21.6914 | 3.5424 | 4.0179 | 13.6251 | 9.9325 | 13.5975 | 8.8706
2012-10-30 23:54 | 25.9535 | 35.3745 | 31.5675 | 35.2917 | 30.5254 | 51.3898 | 0.006747 | 0.32676 | 0.002205 | 48.4304 | 0.49851 | 8.0549 | 4.0155 | 16.158 | 21.6945 | 3.5428 | 4.0177 | 13.68 | 9.873 | 13.5972 | 8.8309
2012-10-30 23:54 | 25.952 | 35.3927 | 31.5897 | 35.3218 | 30.5081 | 51.3996 | 0.006744 | 0.32679 | 0.002204 | 48.4563 | 0.49849 | 8.0547 | 4.0152 | 16.1583 | 21.713 | 3.5435 | 4.0174 | 13.6797 | 9.8767 | 13.6088 | 8.7951
2012-10-30 23:54 | 25.955 | 35.376 | 31.6243 | 35.2972 | 30.5308 | 51.3962 | 0.006741 | 0.32677 | 0.002203 | 48.4756 | 0.49852 | 8.0552 | 4.0157 | 16.1581 | 21.696 | 3.5433 | 4.0179 | 13.68 | 9.9283 | 13.6012 | 8.8348
2012-10-30 23:54 | 25.9535 | 35.3982 | 31.6149 | 35.3351 | 30.557 | 51.4043 | 0.006763 | 0.32676 | 0.00221 | 48.3158 | 0.49847 | 8.0543 | 4.0149 | 16.158 | 21.6905 | 3.5438 | 4.0171 | 13.7077 | 9.9244 | 13.6446 | 8.8665
2012-10-30 23:54 | 25.9542 | 35.4541 | 31.6432 | 35.3516 | 30.605 | 51.3846 | 0.006763 | 0.3268 | 0.00221 | 48.3222 | 0.49848 | 8.0544 | 4.015 | 16.1579 | 21.7192 | 3.5425 | 4.0172 | 13.7349 | 9.924 | 13.6324 | 8.8858
2012-10-30 23:54 | 25.9505 | 35.4937 | 31.6395 | 35.4188 | 30.6329 | 51.4054 | 0.006754 | 0.32672 | 0.002207 | 48.3737 | 0.49848 | 8.0545 | 4.015 | 16.1581 | 21.6955 | 3.5439 | 4.0172 | 13.7982 | 9.944 | 13.7233 | 8.9374
2012-10-30 23:54 | 25.9505 | 35.4425 | 31.683 | 35.3952 | 30.6408 | 51.4072 | 0.006744 | 0.3268 | 0.002204 | 48.4583 | 0.49847 | 8.0543 | 4.0149 | 16.158 | 21.7155 | 3.544 | 4.0171 | 13.727 | 9.9675 | 13.6797 | 8.9253
2012-10-30 23:54 | 25.9498 | 35.4615 | 31.6862 | 35.3866 | 30.5927 | 51.4037 | 0.006747 | 0.32677 | 0.002205 | 48.4325 | 0.49848 | 8.0542 | 4.0148 | 16.1577 | 21.6627 | 3.5438 | 4.017 | 13.7988 | 10.0235 | 13.7239 | 8.93
2012-10-30 23:54 | 25.9505 | 35.5174 | 31.7224 | 35.4385 | 30.625 | 51.4014 | 0.006754 | 0.32676 | 0.002207 | 48.3802 | 0.49848 | 8.0545 | 4.015 | 16.1583 | 21.6834 | 3.5436 | 4.0172 | 13.834 | 10.039 | 13.7551 | 8.9416
2012-10-30 23:54 | 25.952 | 35.4913 | 31.7358 | 35.4519 | 30.6542 | 51.406 | 0.006751 | 0.3267 | 0.002206 | 48.3931 | 0.49847 | 8.0541 | 4.0147 | 16.1576 | 21.689 | 3.5439 | 4.0169 | 13.8023 | 10.0468 | 13.7629 | 8.9652
2012-10-30 23:55 | 25.946 | 35.5326 | 31.7732 | 35.434 | 30.6837 | 51.406 | 0.006763 | 0.32677 | 0.00221 | 48.3179 | 0.49846 | 8.0542 | 4.0147 | 16.1582 | 21.7231 | 3.5439 | 4.0169 | 13.8095 | 10.0501 | 13.7109 | 8.9606
2012-10-30 23:55 | 25.946 | 35.5444 | 31.8087 | 35.4892 | 30.7192 | 51.3991 | 0.006773 | 0.32677 | 0.002213 | 48.2466 | 0.49845 | 8.054 | 4.0145 | 16.1582 | 21.687 | 3.5435 | 4.0167 | 13.8574 | 10.1217 | 13.8022 | 9.0322
2012-10-30 23:55 | 25.946 | 35.572 | 31.789 | 35.5247 | 30.6876 | 51.4077 | 0.006751 | 0.32672 | 0.002206 | 48.3952 | 0.49845 | 8.054 | 4.0145 | 16.1582 | 21.691 | 3.544 | 4.0167 | 13.881 | 10.098 | 13.8337 | 8.9966
2012-10-30 23:55 | 25.9528 | 35.5985 | 31.8116 | 35.4881 | 30.7655 | 51.4048 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49847 | 8.0543 | 4.0149 | 16.158 | 21.7058 | 3.5438 | 4.0171 | 13.8927 | 10.1058 | 13.7823 | 9.0597
2012-10-30 23:55 | 25.9475 | 35.6208 | 31.8418 | 35.5538 | 30.7483 | 51.4158 | 0.00676 | 0.32679 | 0.002209 | 48.3416 | 0.49847 | 8.0543 | 4.0149 | 16.1581 | 21.6443 | 3.5446 | 4.0171 | 13.9765 | 10.1975 | 13.9095 | 9.104
2012-10-30 23:55 | 25.9385 | 35.6118 | 31.8446 | 35.5054 | 30.767 | 51.4106 | 0.006757 | 0.32673 | 0.002208 | 48.3544 | 0.49847 | 8.0544 | 4.0149 | 16.1581 | 21.6353 | 3.5442 | 4.0171 | 13.9765 | 10.2093 | 13.8701 | 9.1317
2012-10-30 23:55 | 25.9438 | 35.6368 | 31.8933 | 35.6013 | 30.7841 | 51.432 | 0.00676 | 0.32673 | 0.002209 | 48.333 | 0.49846 | 8.0541 | 4.0146 | 16.158 | 21.6527 | 3.5457 | 4.0168 | 13.9841 | 10.2406 | 13.9486 | 9.1314
2012-10-30 23:55 | 25.9423 | 35.6392 | 31.8761 | 35.5919 | 30.8024 | 51.421 | 0.006757 | 0.3268 | 0.002208 | 48.3651 | 0.49843 | 8.0536 | 4.0141 | 16.158 | 21.6712 | 3.545 | 4.0163 | 13.968 | 10.2049 | 13.9207 | 9.1312
2012-10-30 23:55 | 25.9445 | 35.669 | 31.8822 | 35.6178 | 30.8204 | 51.4187 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49842 | 8.0535 | 4.014 | 16.1582 | 21.7015 | 3.5448 | 4.0162 | 13.9675 | 10.1807 | 13.9163 | 9.1189
2012-10-30 23:55 | 25.9378 | 35.6545 | 31.8755 | 35.5993 | 30.8137 | 51.4308 | 0.006766 | 0.3268 | 0.002211 | 48.3008 | 0.49843 | 8.0534 | 4.0141 | 16.1574 | 21.7028 | 3.5456 | 4.0163 | 13.9517 | 10.1727 | 13.8965 | 9.1109
2012-10-30 23:55 | 25.9355 | 35.7113 | 31.9442 | 35.6246 | 30.8311 | 51.4245 | 0.006741 | 0.32677 | 0.002203 | 48.4756 | 0.49838 | 8.0528 | 4.0133 | 16.158 | 21.7166 | 3.5452 | 4.0155 | 13.9947 | 10.2276 | 13.908 | 9.1145
2012-10-30 23:55 | 25.9423 | 35.7457 | 31.9234 | 35.6392 | 30.8932 | 51.4245 | 0.006754 | 0.32675 | 0.002207 | 48.378 | 0.49837 | 8.0528 | 4.0133 | 16.1583 | 21.6672 | 3.5452 | 4.0155 | 14.0785 | 10.2562 | 13.972 | 9.226
2012-10-30 23:55 | 25.9415 | 35.7291 | 31.9305 | 35.6976 | 30.8766 | 51.4326 | 0.006738 | 0.32676 | 0.002202 | 48.4951 | 0.49828 | 8.0516 | 4.0119 | 16.1587 | 21.6544 | 3.5458 | 4.0141 | 14.0747 | 10.2761 | 14.0432 | 9.2222
2012-10-30 23:55 | 25.9438 | 35.7787 | 31.9604 | 35.7235 | 30.8512 | 51.4233 | 0.006732 | 0.32673 | 0.0022 | 48.534 | 0.4983 | 8.0517 | 4.0122 | 16.1583 | 21.6888 | 3.5451 | 4.0144 | 14.0899 | 10.2716 | 14.0347 | 9.1624
2012-10-30 23:55 | 25.9363 | 35.7476 | 31.9924 | 35.6845 | 30.8516 | 51.4326 | 0.006738 | 0.32679 | 0.002202 | 48.4994 | 0.49831 | 8.0516 | 4.0122 | 16.1578 | 21.6692 | 3.5458 | 4.0144 | 14.0784 | 10.3232 | 14.0153 | 9.1824
2012-10-30 23:55 | 25.943 | 35.8213 | 31.9596 | 35.7306 | 30.8781 | 51.4291 | 0.006751 | 0.32677 | 0.002206 | 48.4038 | 0.49835 | 8.0527 | 4.0131 | 16.1586 | 21.7 | 3.5455 | 4.0153 | 14.1213 | 10.2596 | 14.0306 | 9.1781
2012-10-30 23:55 | 25.9453 | 35.8039 | 31.9896 | 35.7723 | 30.7935 | 51.4326 | 0.006757 | 0.32676 | 0.002208 | 48.3587 | 0.49841 | 8.0535 | 4.014 | 16.1583 | 21.6662 | 3.5458 | 4.0162 | 14.1377 | 10.3234 | 14.1061 | 9.1273
2012-10-30 23:55 | 25.9445 | 35.8306 | 32.0085 | 35.736 | 30.8519 | 51.4407 | 0.006751 | 0.32676 | 0.002206 | 48.4017 | 0.4984 | 8.0532 | 4.0137 | 16.1581 | 21.6895 | 3.5463 | 4.0159 | 14.1411 | 10.319 | 14.0465 | 9.1624
2012-10-30 23:55 | 25.9438 | 35.8181 | 31.9999 | 35.7551 | 30.8986 | 51.4332 | 0.006744 | 0.32682 | 0.002204 | 48.4606 | 0.49839 | 8.0529 | 4.0135 | 16.1578 | 21.6928 | 3.5458 | 4.0157 | 14.1253 | 10.3071 | 14.0623 | 9.2058
2012-10-30 23:55 | 25.9393 | 35.8412 | 32.0033 | 35.8018 | 30.9454 | 51.4407 | 0.006751 | 0.32676 | 0.002206 | 48.4017 | 0.4984 | 8.0531 | 4.0137 | 16.158 | 21.6722 | 3.5463 | 4.0159 | 14.169 | 10.3311 | 14.1296 | 9.2732
2012-10-30 23:55 | 25.9453 | 35.8748 | 32.0843 | 35.7605 | 30.9593 | 51.4424 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49839 | 8.0531 | 4.0136 | 16.1581 | 21.6742 | 3.5464 | 4.0158 | 14.2006 | 10.4101 | 14.0863 | 9.2851
2012-10-30 23:55 | 25.9513 | 35.9005 | 32.0627 | 35.8256 | 30.9851 | 51.4372 | 0.006751 | 0.32679 | 0.002206 | 48.406 | 0.49837 | 8.0527 | 4.0132 | 16.158 | 21.7003 | 3.5461 | 4.0155 | 14.2002 | 10.3624 | 14.1253 | 9.2848
2012-10-30 23:55 | 25.9513 | 35.9044 | 32.0982 | 35.8572 | 31.0009 | 51.4395 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.4984 | 8.0531 | 4.0137 | 16.158 | 21.6562 | 3.5462 | 4.0159 | 14.2482 | 10.442 | 14.201 | 9.3447
2012-10-30 23:55 | 25.9505 | 35.9431 | 32.0934 | 35.8682 | 31.008 | 51.4453 | 0.00676 | 0.32679 | 0.002209 | 48.3416 | 0.49836 | 8.0526 | 4.0131 | 16.1583 | 21.7115 | 3.5466 | 4.0153 | 14.2316 | 10.3819 | 14.1567 | 9.2965
2012-10-30 23:56 | 25.943 | 35.9356 | 32.1096 | 35.8607 | 31.0399 | 51.4355 | 0.006754 | 0.32676 | 0.002207 | 48.3802 | 0.49837 | 8.0527 | 4.0132 | 16.1581 | 21.684 | 3.546 | 4.0154 | 14.2516 | 10.4256 | 14.1767 | 9.3559
2012-10-30 23:56 | 25.9475 | 35.944 | 32.1536 | 35.9046 | 31.0207 | 51.4499 | 0.006766 | 0.32675 | 0.002211 | 48.2922 | 0.4984 | 8.0534 | 4.0138 | 16.1583 | 21.7045 | 3.547 | 4.016 | 14.2395 | 10.4491 | 14.2001 | 9.3162
2012-10-30 23:56 | 25.9453 | 35.9733 | 32.1514 | 35.8906 | 31.0422 | 51.454 | 0.00676 | 0.32677 | 0.002209 | 48.3393 | 0.4984 | 8.0531 | 4.0137 | 16.158 | 21.7184 | 3.5472 | 4.0159 | 14.2549 | 10.433 | 14.1722 | 9.3238
2012-10-30 23:56 | 25.9475 | 35.9637 | 32.1891 | 35.9282 | 31.0957 | 51.4412 | 0.006763 | 0.32676 | 0.00221 | 48.3158 | 0.49841 | 8.0534 | 4.0139 | 16.158 | 21.6804 | 3.5464 | 4.0161 | 14.2833 | 10.5087 | 14.2478 | 9.4153
2012-10-30 23:56 | 25.946 | 35.9937 | 32.1797 | 35.9859 | 31.0903 | 51.4638 | 0.006751 | 0.32686 | 0.002207 | 48.4167 | 0.49841 | 8.0532 | 4.0138 | 16.1579 | 21.715 | 3.5479 | 4.016 | 14.2787 | 10.4647 | 14.2709 | 9.3753
2012-10-30 23:56 | 25.949 | 36.0243 | 32.2024 | 35.9337 | 31.0854 | 51.4517 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49841 | 8.0534 | 4.0139 | 16.158 | 21.698 | 3.5471 | 4.0161 | 14.3263 | 10.5044 | 14.2357 | 9.3874
2012-10-30 23:56 | 25.9557 | 36.035 | 32.2447 | 35.9798 | 31.1395 | 51.4511 | 0.006751 | 0.32677 | 0.002206 | 48.4038 | 0.49845 | 8.0538 | 4.0144 | 16.1578 | 21.6806 | 3.547 | 4.0166 | 14.3544 | 10.5641 | 14.2992 | 9.4589
2012-10-30 23:56 | 25.9445 | 36.0238 | 32.2493 | 35.9686 | 31.1638 | 51.4528 | 0.00676 | 0.32673 | 0.002209 | 48.333 | 0.4984 | 8.0532 | 4.0137 | 16.158 | 21.7055 | 3.5472 | 4.016 | 14.3183 | 10.5438 | 14.2631 | 9.4583
2012-10-30 23:56 | 25.9415 | 36.072 | 32.2423 | 35.9814 | 31.1845 | 51.4684 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49842 | 8.0534 | 4.014 | 16.1578 | 21.7186 | 3.5482 | 4.0162 | 14.3534 | 10.5237 | 14.2628 | 9.4659
2012-10-30 23:56 | 25.9483 | 36.067 | 32.2925 | 36.0394 | 31.1479 | 51.4569 | 0.006741 | 0.32679 | 0.002203 | 48.4778 | 0.49839 | 8.0529 | 4.0134 | 16.1579 | 21.6812 | 3.5474 | 4.0156 | 14.3858 | 10.6113 | 14.3582 | 9.4667
2012-10-30 23:56 | 25.9483 | 36.134 | 32.2886 | 36.0473 | 31.0965 | 51.4621 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49836 | 8.0526 | 4.0131 | 16.1581 | 21.7173 | 3.5478 | 4.0153 | 14.4167 | 10.5713 | 14.33 | 9.3792
2012-10-30 23:56 | 25.943 | 36.0774 | 32.2991 | 36.0262 | 31.1307 | 51.4615 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.4984 | 8.0533 | 4.0138 | 16.1582 | 21.7 | 3.5478 | 4.016 | 14.3774 | 10.5991 | 14.3262 | 9.4307
2012-10-30 23:56 | 25.9483 | 36.1419 | 32.3123 | 36.0867 | 31.1518 | 51.4719 | 0.006766 | 0.32688 | 0.002212 | 48.3114 | 0.49844 | 8.0537 | 4.0143 | 16.1579 | 21.6973 | 3.5485 | 4.0165 | 14.4446 | 10.615 | 14.3894 | 9.4545
2012-10-30 23:56 | 25.949 | 36.1662 | 32.309 | 36.0834 | 31.1683 | 51.4736 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49844 | 8.0538 | 4.0143 | 16.158 | 21.6659 | 3.5486 | 4.0165 | 14.5003 | 10.6431 | 14.4175 | 9.5024
2012-10-30 23:56 | 25.9505 | 36.1756 | 32.3066 | 36.1046 | 31.1738 | 51.4777 | 0.006744 | 0.32675 | 0.002204 | 48.4497 | 0.49845 | 8.0538 | 4.0144 | 16.1578 | 21.6754 | 3.5489 | 4.0166 | 14.5002 | 10.6312 | 14.4292 | 9.4984
2012-10-30 23:56 | 25.955 | 36.184 | 32.3347 | 36.1249 | 31.1901 | 51.4759 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49844 | 8.0537 | 4.0142 | 16.1579 | 21.6719 | 3.5487 | 4.0164 | 14.5121 | 10.6628 | 14.453 | 9.5182
2012-10-30 23:56 | 25.9468 | 36.1876 | 32.3463 | 36.0931 | 31.174 | 51.4696 | 0.006744 | 0.32677 | 0.002204 | 48.454 | 0.49836 | 8.0526 | 4.0131 | 16.1583 | 21.6597 | 3.5483 | 4.0153 | 14.5279 | 10.6866 | 14.4334 | 9.5143
2012-10-30 23:56 | 25.9505 | 36.2268 | 32.2868 | 36.1716 | 31.1777 | 51.4759 | 0.006738 | 0.32679 | 0.002202 | 48.4994 | 0.49834 | 8.0524 | 4.0128 | 16.1584 | 21.6794 | 3.5487 | 4.015 | 14.5474 | 10.6074 | 14.4922 | 9.4983
2012-10-30 23:56 | 25.9505 | 36.2347 | 32.3618 | 36.1322 | 31.2053 | 51.4805 | 0.006741 | 0.32677 | 0.002203 | 48.4756 | 0.49833 | 8.0518 | 4.0124 | 16.1577 | 21.6554 | 3.5491 | 4.0146 | 14.5793 | 10.7064 | 14.4768 | 9.5499
2012-10-30 23:56 | 25.961 | 36.2885 | 32.3447 | 36.194 | 31.2869 | 51.4765 | 0.006747 | 0.32673 | 0.002204 | 48.4261 | 0.4984 | 8.0531 | 4.0136 | 16.1579 | 21.6819 | 3.5488 | 4.0158 | 14.6066 | 10.6628 | 14.5121 | 9.605
2012-10-30 23:56 | 25.9557 | 36.2557 | 32.3631 | 36.232 | 31.2895 | 51.48 | 0.006738 | 0.32679 | 0.002202 | 48.4994 | 0.49838 | 8.053 | 4.0135 | 16.1582 | 21.6646 | 3.549 | 4.0157 | 14.5911 | 10.6985 | 14.5674 | 9.6249
2012-10-30 23:56 | 25.9513 | 36.3143 | 32.3863 | 36.2 | 31.289 | 51.48 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49839 | 8.0532 | 4.0136 | 16.1586 | 21.6883 | 3.549 | 4.0158 | 14.626 | 10.698 | 14.5117 | 9.6007
2012-10-30 23:56 | 25.9535 | 36.2574 | 32.4082 | 36.2338 | 31.2557 | 51.4788 | 0.006751 | 0.32675 | 0.002206 | 48.3995 | 0.49836 | 8.0525 | 4.0131 | 16.158 | 21.6503 | 3.5489 | 4.0153 | 14.6071 | 10.7579 | 14.5835 | 9.6054
2012-10-30 23:56 | 25.9542 | 36.3527 | 32.4089 | 36.2384 | 31.3511 | 51.4927 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49839 | 8.0531 | 4.0136 | 16.1582 | 21.635 | 3.5499 | 4.0158 | 14.7177 | 10.7739 | 14.6034 | 9.7161
2012-10-30 23:57 | 25.9557 | 36.3502 | 32.438 | 36.2281 | 31.3171 | 51.4886 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49838 | 8.0529 | 4.0134 | 16.1582 | 21.6806 | 3.5496 | 4.0156 | 14.6696 | 10.7574 | 14.5475 | 9.6365
2012-10-30 23:57 | 25.9565 | 36.3904 | 32.4625 | 36.2683 | 31.2666 | 51.4852 | 0.006741 | 0.32685 | 0.002203 | 48.4863 | 0.49838 | 8.053 | 4.0135 | 16.1582 | 21.6854 | 3.5494 | 4.0157 | 14.705 | 10.7771 | 14.5829 | 9.5812
2012-10-30 23:57 | 25.9557 | 36.4015 | 32.4578 | 36.2557 | 31.2974 | 51.4944 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49838 | 8.0528 | 4.0133 | 16.1581 | 21.6766 | 3.55 | 4.0155 | 14.7249 | 10.7812 | 14.5791 | 9.6208
2012-10-30 23:57 | 25.9535 | 36.3441 | 32.4477 | 36.2495 | 31.3149 | 51.4875 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49842 | 8.0533 | 4.0139 | 16.1578 | 21.6704 | 3.5495 | 4.0161 | 14.6737 | 10.7773 | 14.5791 | 9.6445
2012-10-30 23:57 | 25.955 | 36.3929 | 32.465 | 36.2707 | 31.3677 | 51.5031 | 0.006766 | 0.32679 | 0.002211 | 48.2987 | 0.49843 | 8.0534 | 4.014 | 16.1576 | 21.6719 | 3.5506 | 4.0162 | 14.721 | 10.7931 | 14.5988 | 9.6958
2012-10-30 23:57 | 25.9423 | 36.3841 | 32.4641 | 36.3092 | 31.3787 | 51.4996 | 0.006744 | 0.32676 | 0.002204 | 48.452 | 0.49843 | 8.0536 | 4.0142 | 16.158 | 21.6391 | 3.5504 | 4.0164 | 14.745 | 10.825 | 14.6701 | 9.7396
2012-10-30 23:57 | 25.9535 | 36.4426 | 32.4832 | 36.3007 | 31.4215 | 51.4938 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49833 | 8.052 | 4.0126 | 16.1578 | 21.6463 | 3.55 | 4.0148 | 14.7963 | 10.8369 | 14.6544 | 9.7752
2012-10-30 23:57 | 25.9513 | 36.4365 | 32.4968 | 36.2985 | 31.4193 | 51.4892 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.49824 | 8.0505 | 4.0111 | 16.1578 | 21.6842 | 3.5497 | 4.0133 | 14.7523 | 10.8126 | 14.6143 | 9.7351
2012-10-30 23:57 | 25.9453 | 36.5053 | 32.4908 | 36.2847 | 31.4172 | 51.5031 | 0.006747 | 0.32682 | 0.002205 | 48.439 | 0.49817 | 8.0496 | 4.0101 | 16.1583 | 21.6542 | 3.5506 | 4.0123 | 14.8511 | 10.8366 | 14.6305 | 9.763
2012-10-30 23:57 | 25.946 | 36.4548 | 32.4915 | 36.3523 | 31.3943 | 51.4956 | 0.006747 | 0.32679 | 0.002205 | 48.4347 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0103 | 16.1578 | 21.6469 | 3.5501 | 4.0125 | 14.8079 | 10.8446 | 14.7054 | 9.7474
2012-10-30 23:57 | 25.9453 | 36.4974 | 32.5184 | 36.328 | 31.4133 | 51.5031 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.4982 | 8.0503 | 4.0107 | 16.1587 | 21.6381 | 3.5506 | 4.0129 | 14.8593 | 10.8803 | 14.6899 | 9.7752
2012-10-30 23:57 | 25.9475 | 36.5469 | 32.5285 | 36.409 | 31.4234 | 51.5037 | 0.006744 | 0.32679 | 0.002204 | 48.4563 | 0.49822 | 8.0502 | 4.0108 | 16.158 | 21.6564 | 3.5507 | 4.013 | 14.8905 | 10.8721 | 14.7526 | 9.767
2012-10-30 23:57 | 25.9505 | 36.5026 | 32.5039 | 36.3529 | 31.3869 | 51.5025 | 0.006747 | 0.32677 | 0.002205 | 48.4325 | 0.49827 | 8.0509 | 4.0115 | 16.1579 | 21.6393 | 3.5506 | 4.0137 | 14.8633 | 10.8646 | 14.7136 | 9.7476
2012-10-30 23:57 | 25.9542 | 36.5615 | 32.5668 | 36.4197 | 31.4538 | 51.4985 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49833 | 8.052 | 4.0125 | 16.158 | 21.6109 | 3.5503 | 4.0147 | 14.9506 | 10.9559 | 14.8088 | 9.8429
2012-10-30 23:57 | 25.9453 | 36.5329 | 32.5421 | 36.3911 | 31.4686 | 51.4956 | 0.006757 | 0.32682 | 0.002208 | 48.3673 | 0.4983 | 8.0518 | 4.0122 | 16.1587 | 21.6221 | 3.5501 | 4.0144 | 14.9108 | 10.92 | 14.769 | 9.8465
2012-10-30 23:57 | 25.961 | 36.5762 | 32.5657 | 36.4068 | 31.4606 | 51.5019 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49835 | 8.0524 | 4.0129 | 16.1582 | 21.6217 | 3.5505 | 4.0151 | 14.9545 | 10.944 | 14.7851 | 9.8389
2012-10-30 23:57 | 25.949 | 36.5799 | 32.6366 | 36.4539 | 31.4762 | 51.4996 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49839 | 8.0528 | 4.0135 | 16.1576 | 21.6017 | 3.5504 | 4.0157 | 14.9782 | 11.0349 | 14.8522 | 9.8745
2012-10-30 23:57 | 25.9408 | 36.5757 | 32.5849 | 36.4851 | 31.472 | 51.517 | 0.006757 | 0.32677 | 0.002208 | 48.3608 | 0.49838 | 8.0529 | 4.0134 | 16.1582 | 21.5855 | 3.5516 | 4.0156 | 14.9902 | 10.9994 | 14.8996 | 9.8865
2012-10-30 23:57 | 25.9423 | 36.5969 | 32.6338 | 36.4275 | 31.4971 | 51.5031 | 0.006738 | 0.32675 | 0.002202 | 48.4929 | 0.49837 | 8.0526 | 4.0132 | 16.158 | 21.599 | 3.5506 | 4.0154 | 14.9979 | 11.0348 | 14.8285 | 9.8981
2012-10-30 23:57 | 25.9325 | 36.5792 | 32.6082 | 36.4571 | 31.4794 | 51.5071 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49837 | 8.0527 | 4.0132 | 16.158 | 21.6213 | 3.5509 | 4.0155 | 14.9579 | 10.9869 | 14.8358 | 9.8581
2012-10-30 23:57 | 25.9468 | 36.6171 | 32.6422 | 36.5186 | 31.5372 | 51.5002 | 0.00676 | 0.32675 | 0.002209 | 48.3351 | 0.49839 | 8.053 | 4.0135 | 16.158 | 21.6316 | 3.5504 | 4.0157 | 14.9855 | 11.0106 | 14.887 | 9.9056
2012-10-30 23:57 | 25.9468 | 36.6211 | 32.6659 | 36.5305 | 31.5687 | 51.5094 | 0.006751 | 0.32679 | 0.002206 | 48.406 | 0.49839 | 8.0529 | 4.0135 | 16.158 | 21.6838 | 3.5511 | 4.0157 | 14.9373 | 10.9821 | 14.8467 | 9.8849
2012-10-30 23:57 | 25.9505 | 36.6642 | 32.6972 | 36.546 | 31.5488 | 51.5048 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.49841 | 8.0533 | 4.0138 | 16.1581 | 21.6072 | 3.5507 | 4.016 | 15.057 | 11.09 | 14.9388 | 9.9416
2012-10-30 23:57 | 25.9355 | 36.6137 | 32.6625 | 36.531 | 31.5219 | 51.5066 | 0.006744 | 0.3267 | 0.002203 | 48.4434 | 0.49842 | 8.0534 | 4.014 | 16.1578 | 21.6043 | 3.5509 | 4.0162 | 15.0094 | 11.0582 | 14.9267 | 9.9176
2012-10-30 23:57 | 25.9393 | 36.6254 | 32.6742 | 36.4717 | 31.5533 | 51.5089 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.49839 | 8.0531 | 4.0136 | 16.158 | 21.6281 | 3.551 | 4.0158 | 14.9973 | 11.0461 | 14.8436 | 9.9252
2012-10-30 23:57 | 25.9415 | 36.6906 | 32.7159 | 36.537 | 31.5398 | 51.5279 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49838 | 8.0526 | 4.0133 | 16.1575 | 21.6223 | 3.5523 | 4.0155 | 15.0683 | 11.0936 | 14.9147 | 9.9175
2012-10-30 23:57 | 25.9438 | 36.689 | 32.6748 | 36.5669 | 31.5815 | 51.5233 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49836 | 8.0524 | 4.013 | 16.1577 | 21.6005 | 3.552 | 4.0152 | 15.0885 | 11.0743 | 14.9664 | 9.981
2012-10-30 23:58 | 25.934 | 36.7068 | 32.6965 | 36.6162 | 31.5796 | 51.5187 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49835 | 8.0524 | 4.0129 | 16.1582 | 21.6268 | 3.5517 | 4.0151 | 15.08 | 11.0697 | 14.9894 | 9.9528
2012-10-30 23:58 | 25.9311 | 36.696 | 32.7173 | 36.6211 | 31.6399 | 51.5222 | 0.006741 | 0.32683 | 0.002203 | 48.4842 | 0.49835 | 8.0523 | 4.0129 | 16.158 | 21.6039 | 3.5519 | 4.0151 | 15.0921 | 11.1134 | 15.0172 | 10.036
2012-10-30 23:58 | 25.934 | 36.7147 | 32.7597 | 36.5807 | 31.5875 | 51.5141 | 0.00676 | 0.32677 | 0.002209 | 48.3393 | 0.49832 | 8.0519 | 4.0124 | 16.1582 | 21.6148 | 3.5514 | 4.0146 | 15.0999 | 11.1449 | 14.9659 | 9.9727
2012-10-30 23:58 | 25.946 | 36.7267 | 32.7559 | 36.6006 | 31.635 | 51.5245 | 0.00676 | 0.32676 | 0.002209 | 48.3373 | 0.49836 | 8.0525 | 4.0131 | 16.1579 | 21.6469 | 3.5521 | 4.0153 | 15.0798 | 11.109 | 14.9537 | 9.9881
2012-10-30 23:58 | 25.9393 | 36.7554 | 32.7492 | 36.6412 | 31.652 | 51.5123 | 0.006766 | 0.32682 | 0.002211 | 48.303 | 0.49837 | 8.0525 | 4.0131 | 16.1578 | 21.6442 | 3.5513 | 4.0153 | 15.1112 | 11.105 | 14.997 | 10.0078
2012-10-30 23:58 | 25.9445 | 36.7685 | 32.7899 | 36.6385 | 31.677 | 51.525 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49837 | 8.0525 | 4.0131 | 16.1576 | 21.6694 | 3.5521 | 4.0154 | 15.0991 | 11.1205 | 14.9691 | 10.0076
2012-10-30 23:58 | 25.9281 | 36.7403 | 32.7932 | 36.6339 | 31.6842 | 51.5343 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49836 | 8.0526 | 4.0131 | 16.1581 | 21.653 | 3.5528 | 4.0153 | 15.0873 | 11.1402 | 14.9809 | 10.0312
2012-10-30 23:58 | 25.9273 | 36.7355 | 32.8161 | 36.6173 | 31.6716 | 51.5389 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49838 | 8.0528 | 4.0133 | 16.1579 | 21.6322 | 3.5531 | 4.0155 | 15.1033 | 11.1839 | 14.9851 | 10.0394
2012-10-30 23:58 | 25.9348 | 36.8139 | 32.8078 | 36.6682 | 31.6712 | 51.5198 | 0.00676 | 0.32679 | 0.002209 | 48.3416 | 0.49839 | 8.053 | 4.0136 | 16.158 | 21.6878 | 3.5518 | 4.0158 | 15.1261 | 11.12 | 14.9804 | 9.9834
2012-10-30 23:58 | 25.9355 | 36.8186 | 32.8401 | 36.6846 | 31.6601 | 51.532 | 0.006751 | 0.3267 | 0.002206 | 48.3931 | 0.49837 | 8.0529 | 4.0133 | 16.1585 | 21.7166 | 3.5526 | 4.0155 | 15.102 | 11.1235 | 14.968 | 9.9435
2012-10-30 23:58 | 25.9273 | 36.767 | 32.8792 | 36.6804 | 31.6992 | 51.5337 | 0.006751 | 0.32677 | 0.002206 | 48.4038 | 0.49844 | 8.0535 | 4.0142 | 16.1576 | 21.6883 | 3.5527 | 4.0164 | 15.0787 | 11.1909 | 14.9921 | 10.0109
2012-10-30 23:58 | 25.9266 | 36.8136 | 32.8154 | 36.7073 | 31.7025 | 51.5193 | 0.006763 | 0.32682 | 0.00221 | 48.3244 | 0.49841 | 8.0532 | 4.0138 | 16.1578 | 21.6475 | 3.5517 | 4.016 | 15.1661 | 11.1679 | 15.0598 | 10.055
2012-10-30 23:58 | 25.9273 | 36.8261 | 32.8556 | 36.708 | 31.7071 | 51.5187 | 0.006757 | 0.3268 | 0.002208 | 48.3651 | 0.49837 | 8.0526 | 4.0132 | 16.158 | 21.6602 | 3.5517 | 4.0154 | 15.1659 | 11.1954 | 15.0478 | 10.0469
2012-10-30 23:58 | 25.9303 | 36.837 | 32.8901 | 36.6913 | 31.6904 | 51.5326 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49835 | 8.0523 | 4.0129 | 16.1579 | 21.6953 | 3.5527 | 4.0151 | 15.1417 | 11.1948 | 14.996 | 9.9951
2012-10-30 23:58 | 25.9423 | 36.8766 | 32.8903 | 36.7387 | 31.7498 | 51.5152 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.49841 | 8.0531 | 4.0137 | 16.1575 | 21.7234 | 3.5515 | 4.0159 | 15.1532 | 11.1669 | 15.0153 | 10.0264
2012-10-30 23:58 | 25.9311 | 36.9009 | 32.8909 | 36.7708 | 31.7741 | 51.532 | 0.006757 | 0.32679 | 0.002208 | 48.363 | 0.49842 | 8.0535 | 4.0141 | 16.158 | 21.656 | 3.5526 | 4.0163 | 15.2449 | 11.2349 | 15.1148 | 10.1181
2012-10-30 23:58 | 25.937 | 36.8634 | 32.9126 | 36.7137 | 31.8037 | 51.5326 | 0.006744 | 0.32688 | 0.002204 | 48.469 | 0.49835 | 8.0525 | 4.013 | 16.1583 | 21.6579 | 3.5527 | 4.0152 | 15.2055 | 11.2547 | 15.0558 | 10.1458
2012-10-30 23:58 | 25.937 | 36.8595 | 32.9166 | 36.7767 | 31.7721 | 51.5297 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49835 | 8.0525 | 4.013 | 16.1582 | 21.686 | 3.5525 | 4.0152 | 15.1735 | 11.2306 | 15.0907 | 10.0861
2012-10-30 23:58 | 25.934 | 36.9195 | 32.8978 | 36.7816 | 31.7493 | 51.5233 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49835 | 8.0524 | 4.0129 | 16.1582 | 21.6549 | 3.552 | 4.0151 | 15.2646 | 11.2429 | 15.1267 | 10.0944
2012-10-30 23:58 | 25.9221 | 36.8722 | 32.9332 | 36.7737 | 31.7296 | 51.5407 | 0.006754 | 0.3268 | 0.002207 | 48.3866 | 0.49831 | 8.0516 | 4.0122 | 16.1578 | 21.643 | 3.5532 | 4.0144 | 15.2292 | 11.2902 | 15.1307 | 10.0866
2012-10-30 23:58 | 25.9273 | 36.964 | 32.9226 | 36.8064 | 31.7348 | 51.5372 | 0.00676 | 0.32677 | 0.002209 | 48.3393 | 0.49823 | 8.0503 | 4.0109 | 16.1577 | 21.6883 | 3.553 | 4.0132 | 15.2757 | 11.2343 | 15.1181 | 10.0465
2012-10-30 23:58 | 25.9378 | 36.9469 | 32.9647 | 36.8327 | 31.8045 | 51.5314 | 0.00676 | 0.32672 | 0.002209 | 48.3308 | 0.4982 | 8.0499 | 4.0105 | 16.1581 | 21.6748 | 3.5526 | 4.0127 | 15.2721 | 11.2899 | 15.1579 | 10.1297
2012-10-30 23:58 | 25.937 | 36.9658 | 32.9679 | 36.8004 | 31.7839 | 51.5372 | 0.006763 | 0.3268 | 0.00221 | 48.3222 | 0.49822 | 8.0503 | 4.0108 | 16.1581 | 21.682 | 3.553 | 4.013 | 15.2838 | 11.2859 | 15.1184 | 10.1019
2012-10-30 23:58 | 25.9355 | 36.9289 | 32.9624 | 36.8816 | 31.8416 | 51.5303 | 0.006738 | 0.32686 | 0.002202 | 48.5101 | 0.49825 | 8.0508 | 4.0113 | 16.158 | 21.6644 | 3.5525 | 4.0135 | 15.2645 | 11.298 | 15.2172 | 10.1772
2012-10-30 23:58 | 25.943 | 36.9758 | 32.9857 | 36.8379 | 31.8491 | 51.5308 | 0.006766 | 0.32686 | 0.002212 | 48.3093 | 0.49831 | 8.0517 | 4.0123 | 16.1581 | 21.712 | 3.5525 | 4.0145 | 15.2638 | 11.2737 | 15.1259 | 10.1371
2012-10-30 23:58 | 25.9333 | 36.9779 | 32.9484 | 36.8755 | 31.8631 | 51.5412 | 0.006757 | 0.32677 | 0.002208 | 48.3608 | 0.49834 | 8.0524 | 4.0129 | 16.1584 | 21.6542 | 3.5533 | 4.0151 | 15.3237 | 11.2942 | 15.2213 | 10.2089
2012-10-30 23:58 | 25.9348 | 36.9833 | 33.013 | 36.8139 | 31.8054 | 51.5418 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.4983 | 8.0513 | 4.012 | 16.1576 | 21.6557 | 3.5533 | 4.0142 | 15.3276 | 11.3573 | 15.1582 | 10.1497
2012-10-30 23:58 | 25.9438 | 37.0435 | 33.0023 | 36.9293 | 31.8381 | 51.5395 | 0.006738 | 0.32682 | 0.002202 | 48.5037 | 0.49833 | 8.0522 | 4.0127 | 16.1583 | 21.7008 | 3.5531 | 4.0149 | 15.3427 | 11.3015 | 15.2285 | 10.1373
2012-10-30 23:59 | 25.9355 | 37.0077 | 32.994 | 36.9131 | 31.8574 | 51.5401 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49834 | 8.052 | 4.0126 | 16.1577 | 21.6203 | 3.5532 | 4.0148 | 15.3874 | 11.3737 | 15.2928 | 10.2371
2012-10-30 23:59 | 25.9393 | 37.0115 | 33.0096 | 36.9209 | 31.8533 | 51.5459 | 0.006766 | 0.32682 | 0.002211 | 48.303 | 0.49835 | 8.0523 | 4.0129 | 16.1579 | 21.6843 | 3.5536 | 4.0151 | 15.3272 | 11.3253 | 15.2366 | 10.169
2012-10-30 23:59 | 25.943 | 37.0349 | 32.9896 | 36.9285 | 31.9083 | 51.5418 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49835 | 8.0522 | 4.0128 | 16.1578 | 21.6639 | 3.5533 | 4.015 | 15.371 | 11.3257 | 15.2646 | 10.2444
2012-10-30 23:59 | 25.94 | 37.0279 | 33.0498 | 36.9098 | 31.9369 | 51.5447 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49837 | 8.0526 | 4.0131 | 16.158 | 21.685 | 3.5535 | 4.0153 | 15.3429 | 11.3648 | 15.2248 | 10.2519
2012-10-30 23:59 | 25.9355 | 37.0668 | 33.0729 | 36.9801 | 31.9166 | 51.5591 | 0.006741 | 0.32679 | 0.002203 | 48.4778 | 0.49836 | 8.0527 | 4.0131 | 16.1583 | 21.6925 | 3.5545 | 4.0153 | 15.3743 | 11.3804 | 15.2876 | 10.2241
2012-10-30 23:59 | 25.9408 | 37.0563 | 33.0466 | 36.9893 | 31.918 | 51.5418 | 0.006747 | 0.32686 | 0.002205 | 48.4454 | 0.49838 | 8.0527 | 4.0133 | 16.1576 | 21.6336 | 3.5533 | 4.0155 | 15.4227 | 11.413 | 15.3557 | 10.2844
2012-10-30 23:59 | 25.9393 | 37.0942 | 33.0649 | 36.9603 | 31.9086 | 51.5459 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49838 | 8.0528 | 4.0133 | 16.1581 | 21.6642 | 3.5536 | 4.0155 | 15.43 | 11.4007 | 15.2961 | 10.2444
2012-10-30 23:59 | 25.9423 | 37.0854 | 33.0718 | 36.979 | 31.9155 | 51.5424 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.4984 | 8.053 | 4.0136 | 16.1577 | 21.6793 | 3.5533 | 4.0158 | 15.4061 | 11.3925 | 15.2997 | 10.2362
2012-10-30 23:59 | 25.9408 | 37.0918 | 33.0703 | 36.9736 | 31.9772 | 51.5482 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49834 | 8.0524 | 4.0129 | 16.1584 | 21.6778 | 3.5537 | 4.0151 | 15.414 | 11.3925 | 15.2958 | 10.2994
2012-10-30 23:59 | 25.9318 | 37.0512 | 33.1521 | 37.0355 | 31.9761 | 51.5603 | 0.006766 | 0.32677 | 0.002211 | 48.2965 | 0.49832 | 8.0521 | 4.0125 | 16.1586 | 21.6286 | 3.5546 | 4.0147 | 15.4226 | 11.5235 | 15.4069 | 10.3475
2012-10-30 23:59 | 25.9415 | 37.1003 | 33.0907 | 37.0334 | 31.9502 | 51.5412 | 0.006754 | 0.32672 | 0.002207 | 48.3737 | 0.49834 | 8.052 | 4.0126 | 16.1576 | 21.6785 | 3.5533 | 4.0149 | 15.4218 | 11.4122 | 15.3549 | 10.2717
2012-10-30 23:59 | 25.9363 | 37.1266 | 33.0816 | 37.0321 | 31.9332 | 51.5511 | 0.006741 | 0.32683 | 0.002203 | 48.4842 | 0.49837 | 8.0528 | 4.0133 | 16.1585 | 21.6372 | 3.5539 | 4.0155 | 15.4894 | 11.4444 | 15.3949 | 10.296
2012-10-30 23:59 | 25.9325 | 37.1307 | 33.0817 | 37.0047 | 31.957 | 51.5487 | 0.006744 | 0.32689 | 0.002205 | 48.4712 | 0.49834 | 8.0523 | 4.0127 | 16.1582 | 21.6735 | 3.5538 | 4.015 | 15.4572 | 11.4082 | 15.3312 | 10.2835
2012-10-30 23:59 | 25.946 | 37.1403 | 33.1741 | 37.0221 | 31.9903 | 51.5453 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49836 | 8.0522 | 4.0129 | 16.1573 | 21.6629 | 3.5535 | 4.0151 | 15.4774 | 11.5112 | 15.3592 | 10.3274
2012-10-30 23:59 | 25.94 | 37.15 | 33.1287 | 37.0161 | 32.008 | 51.5516 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49838 | 8.0527 | 4.0133 | 16.1577 | 21.6368 | 3.554 | 4.0155 | 15.5132 | 11.4919 | 15.3793 | 10.3712
2012-10-30 23:59 | 25.9423 | 37.172 | 33.1389 | 37.0539 | 32.0103 | 51.5459 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49839 | 8.0528 | 4.0134 | 16.1578 | 21.6231 | 3.5536 | 4.0156 | 15.5489 | 11.5158 | 15.4308 | 10.3872
2012-10-30 23:59 | 25.94 | 37.2052 | 33.1603 | 37.0752 | 31.9685 | 51.5511 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49841 | 8.0531 | 4.0138 | 16.1576 | 21.6409 | 3.5539 | 4.016 | 15.5643 | 11.5194 | 15.4343 | 10.3276
2012-10-30 23:59 | 25.9408 | 37.1823 | 33.1729 | 37.0721 | 32.0285 | 51.5464 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49835 | 8.052 | 4.0127 | 16.1575 | 21.6858 | 3.5536 | 4.0149 | 15.4965 | 11.4871 | 15.3863 | 10.3427
2012-10-30 23:59 | 25.9498 | 37.2425 | 33.1701 | 37.1283 | 32.0178 | 51.5482 | 0.006757 | 0.32676 | 0.002208 | 48.3587 | 0.49827 | 8.0509 | 4.0115 | 16.1579 | 21.6266 | 3.5537 | 4.0137 | 15.6159 | 11.5435 | 15.5017 | 10.3912
2012-10-30 23:59 | 25.9468 | 37.2238 | 33.171 | 37.0978 | 32.0148 | 51.5557 | 0.006741 | 0.32688 | 0.002203 | 48.4906 | 0.49825 | 8.0508 | 4.0113 | 16.1582 | 21.6717 | 3.5542 | 4.0135 | 15.5521 | 11.4993 | 15.4261 | 10.3431
2012-10-30 23:59 | 25.9542 | 37.2548 | 33.1942 | 37.1406 | 32.105 | 51.5522 | 0.006763 | 0.32679 | 0.00221 | 48.3201 | 0.49828 | 8.0512 | 4.0117 | 16.158 | 21.6591 | 3.554 | 4.0139 | 15.5957 | 11.5351 | 15.4815 | 10.4459
2012-10-30 23:59 | 25.9438 | 37.2129 | 33.2075 | 37.1341 | 32.0631 | 51.5615 | 0.006766 | 0.32683 | 0.002211 | 48.3051 | 0.4983 | 8.0515 | 4.012 | 16.1579 | 21.6406 | 3.5546 | 4.0143 | 15.5723 | 11.5669 | 15.4935 | 10.4225
2012-10-30 23:59 | 25.9378 | 37.1951 | 33.1936 | 37.1203 | 32.0689 | 51.558 | 0.00676 | 0.32677 | 0.002209 | 48.3393 | 0.49832 | 8.0518 | 4.0124 | 16.1581 | 21.6467 | 3.5544 | 4.0146 | 15.5484 | 11.5469 | 15.4736 | 10.4222
2012-10-30 23:59 | 25.9355 | 37.2361 | 33.1992 | 37.1298 | 32.0192 | 51.5609 | 0.006763 | 0.32679 | 0.00221 | 48.3201 | 0.49833 | 8.0517 | 4.0124 | 16.1576 | 21.6283 | 3.5546 | 4.0146 | 15.6078 | 11.5709 | 15.5015 | 10.3909
2012-10-30 23:59 | 25.9498 | 37.2662 | 33.2213 | 37.152 | 32.0217 | 51.5615 | 0.006741 | 0.32688 | 0.002203 | 48.4906 | 0.49833 | 8.0517 | 4.0124 | 16.1572 | 21.6547 | 3.5546 | 4.0146 | 15.6115 | 11.5666 | 15.4973 | 10.367
2012-10-30 23:59 | 25.9408 | 37.2611 | 33.2321 | 37.1745 | 32.0245 | 51.5591 | 0.006763 | 0.32682 | 0.00221 | 48.3244 | 0.49833 | 8.0517 | 4.0124 | 16.1576 | 21.6256 | 3.5545 | 4.0146 | 15.6355 | 11.6065 | 15.5489 | 10.3989
2012-10-31 | 25.946 | 37.2506 | 33.2175 | 37.1639 | 32.0495 | 51.5586 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49838 | 8.0527 | 4.0133 | 16.1578 | 21.6428 | 3.5544 | 4.0155 | 15.6078 | 11.5747 | 15.5211 | 10.4067
2012-10-31 | 25.9513 | 37.2598 | 33.2189 | 37.2007 | 32.0627 | 51.5626 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49833 | 8.052 | 4.0126 | 16.1581 | 21.604 | 3.5547 | 4.0148 | 15.6558 | 11.6149 | 15.5967 | 10.4587
2012-10-31 | 25.9655 | 37.3055 | 33.2686 | 37.2149 | 32.14 | 51.5626 | 0.006757 | 0.32682 | 0.002208 | 48.3673 | 0.49834 | 8.0522 | 4.0128 | 16.1579 | 21.6744 | 3.5547 | 4.015 | 15.6311 | 11.5942 | 15.5405 | 10.4656
2012-10-31 | 25.9505 | 37.322 | 33.2654 | 37.2236 | 32.1724 | 51.5609 | 0.006763 | 0.32683 | 0.00221 | 48.3265 | 0.49833 | 8.0521 | 4.0126 | 16.1582 | 21.6514 | 3.5546 | 4.0148 | 15.6706 | 11.614 | 15.5722 | 10.521
2012-10-31 | 25.949 | 37.3323 | 33.3231 | 37.2063 | 32.1275 | 51.5574 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49839 | 8.0525 | 4.0133 | 16.1572 | 21.6378 | 3.5544 | 4.0155 | 15.6945 | 11.6853 | 15.5685 | 10.4897
2012-10-31 | 25.9498 | 37.3489 | 33.3121 | 37.2229 | 32.1283 | 51.5435 | 0.006744 | 0.32686 | 0.002204 | 48.4669 | 0.49831 | 8.0516 | 4.0122 | 16.1579 | 21.6707 | 3.5534 | 4.0144 | 15.6782 | 11.6414 | 15.5522 | 10.4576
2012-10-31 | 25.9475 | 37.3387 | 33.298 | 37.189 | 32.1339 | 51.573 | 0.006754 | 0.32677 | 0.002207 | 48.3823 | 0.49823 | 8.0505 | 4.011 | 16.1581 | 21.6644 | 3.5554 | 4.0132 | 15.6743 | 11.6336 | 15.5246 | 10.4695
2012-10-31 | 25.9528 | 37.3637 | 33.2835 | 37.2455 | 32.1747 | 51.5695 | 0.006747 | 0.32685 | 0.002205 | 48.4432 | 0.49824 | 8.0506 | 4.0111 | 16.1581 | 21.6857 | 3.5552 | 4.0133 | 15.678 | 11.5978 | 15.5598 | 10.489
2012-10-31 | 25.9505 | 37.3575 | 33.3483 | 37.2905 | 32.1329 | 51.5742 | 0.006744 | 0.32688 | 0.002204 | 48.469 | 0.49823 | 8.0506 | 4.011 | 16.1583 | 21.6794 | 3.5555 | 4.0133 | 15.6781 | 11.6689 | 15.6111 | 10.4535
2012-10-31 | 25.9498 | 37.3883 | 33.3358 | 37.2898 | 32.144 | 51.5759 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49828 | 8.051 | 4.0117 | 16.1576 | 21.6988 | 3.5556 | 4.0139 | 15.6895 | 11.637 | 15.591 | 10.4452
2012-10-31 | 25.952 | 37.3787 | 33.3774 | 37.2802 | 32.2212 | 51.5713 | 0.006744 | 0.3268 | 0.002204 | 48.4583 | 0.49836 | 8.0523 | 4.0129 | 16.1575 | 21.6609 | 3.5553 | 4.0151 | 15.7178 | 11.7165 | 15.6193 | 10.5603
2012-10-31 | 25.964 | 37.4222 | 33.3697 | 37.3079 | 32.1938 | 51.5707 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49838 | 8.0527 | 4.0133 | 16.1576 | 21.6568 | 3.5553 | 4.0155 | 15.7654 | 11.7129 | 15.6511 | 10.537
2012-10-31 | 25.952 | 37.3826 | 33.3893 | 37.2881 | 32.1857 | 51.5748 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49838 | 8.0529 | 4.0134 | 16.1581 | 21.6729 | 3.5556 | 4.0156 | 15.7097 | 11.7164 | 15.6152 | 10.5128
2012-10-31 | 25.958 | 37.4595 | 33.3795 | 37.3335 | 32.2706 | 51.5776 | 0.006769 | 0.3268 | 0.002212 | 48.2794 | 0.49835 | 8.0523 | 4.0128 | 16.1579 | 21.6589 | 3.5558 | 4.015 | 15.8006 | 11.7206 | 15.6746 | 10.6117
2012-10-31 | 25.955 | 37.3895 | 33.3725 | 37.3344 | 32.1927 | 51.5817 | 0.006751 | 0.32679 | 0.002206 | 48.406 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1579 | 21.6117 | 3.556 | 4.0134 | 15.7778 | 11.7608 | 15.7227 | 10.581
2012-10-31 | 25.949 | 37.478 | 33.3823 | 37.3205 | 32.1669 | 51.5771 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49812 | 8.0487 | 4.0092 | 16.1583 | 21.6418 | 3.5557 | 4.0114 | 15.8362 | 11.7405 | 15.6787 | 10.5251
2012-10-31 | 25.9587 | 37.4247 | 33.4275 | 37.3184 | 32.2358 | 51.5638 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.4981 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1578 | 21.6475 | 3.5548 | 4.0111 | 15.7772 | 11.78 | 15.6709 | 10.5883
2012-10-31 | 25.9542 | 37.499 | 33.3441 | 37.369 | 32.2076 | 51.5771 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49811 | 8.0484 | 4.009 | 16.158 | 21.6551 | 3.5557 | 4.0112 | 15.8439 | 11.689 | 15.7139 | 10.5525
2012-10-31 | 25.9595 | 37.4413 | 33.4046 | 37.3665 | 32.2327 | 51.5898 | 0.006769 | 0.32686 | 0.002213 | 48.2879 | 0.49812 | 8.0488 | 4.0092 | 16.1583 | 21.6684 | 3.5566 | 4.0114 | 15.7729 | 11.7362 | 15.6981 | 10.5643
2012-10-31 | 25.9587 | 37.5074 | 33.4433 | 37.3932 | 32.2043 | 51.573 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.4982 | 8.0497 | 4.0103 | 16.1577 | 21.6475 | 3.5554 | 4.0126 | 15.8599 | 11.7958 | 15.7457 | 10.5568
2012-10-31 | 25.958 | 37.491 | 33.4308 | 37.4043 | 32.2864 | 51.5834 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49822 | 8.0502 | 4.0107 | 16.1581 | 21.6789 | 3.5562 | 4.0129 | 15.8121 | 11.7519 | 15.7254 | 10.6075
2012-10-31 | 25.961 | 37.494 | 33.4377 | 37.4073 | 32.2736 | 51.588 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49827 | 8.0509 | 4.0115 | 16.1578 | 21.698 | 3.5565 | 4.0137 | 15.796 | 11.7397 | 15.7093 | 10.5756
2012-10-31 | 25.9595 | 37.4689 | 33.452 | 37.4374 | 32.3077 | 51.5748 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49821 | 8.05 | 4.0106 | 16.1578 | 21.6844 | 3.5556 | 4.0128 | 15.7845 | 11.7676 | 15.753 | 10.6233
2012-10-31 | 25.958 | 37.4989 | 33.4505 | 37.4398 | 32.318 | 51.5684 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49823 | 8.0504 | 4.011 | 16.1582 | 21.6869 | 3.5551 | 4.0132 | 15.812 | 11.7636 | 15.7529 | 10.6311
2012-10-31 | 25.952 | 37.5047 | 33.4326 | 37.4574 | 32.3041 | 51.5759 | 0.006769 | 0.3268 | 0.002212 | 48.2794 | 0.4983 | 8.0515 | 4.0121 | 16.158 | 21.697 | 3.5556 | 4.0143 | 15.8077 | 11.7356 | 15.7604 | 10.6071
2012-10-31 | 25.9587 | 37.5389 | 33.4946 | 37.4444 | 32.2832 | 51.5788 | 0.006763 | 0.32679 | 0.00221 | 48.3201 | 0.49834 | 8.0518 | 4.0125 | 16.1573 | 21.6756 | 3.5558 | 4.0147 | 15.8633 | 11.819 | 15.7688 | 10.6076
2012-10-31 | 25.9572 | 37.5729 | 33.4694 | 37.4941 | 32.3172 | 51.584 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49829 | 8.0513 | 4.0118 | 16.1579 | 21.6942 | 3.5562 | 4.0141 | 15.8787 | 11.7752 | 15.7999 | 10.623
2012-10-31 00:01 | 25.9602 | 37.5523 | 33.5237 | 37.4971 | 32.3439 | 51.5782 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49828 | 8.051 | 4.0116 | 16.1578 | 21.7052 | 3.5558 | 4.0138 | 15.8471 | 11.8185 | 15.7919 | 10.6387
2012-10-31 00:01 | 25.9602 | 37.5601 | 33.4961 | 37.4735 | 32.3202 | 51.5724 | 0.006776 | 0.32686 | 0.002215 | 48.238 | 0.49827 | 8.0512 | 4.0117 | 16.1583 | 21.6851 | 3.5554 | 4.0139 | 15.875 | 11.811 | 15.7884 | 10.6351
2012-10-31 00:01 | 25.9505 | 37.5977 | 33.5061 | 37.448 | 32.3421 | 51.5904 | 0.006757 | 0.3268 | 0.002208 | 48.3651 | 0.49827 | 8.0512 | 4.0116 | 16.1582 | 21.6714 | 3.5566 | 4.0138 | 15.9263 | 11.8347 | 15.7766 | 10.6707
2012-10-31 00:01 | 25.9528 | 37.6079 | 33.5045 | 37.474 | 32.372 | 51.5817 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1578 | 21.6657 | 3.556 | 4.0139 | 15.9422 | 11.8388 | 15.8083 | 10.7063
2012-10-31 00:01 | 25.9572 | 37.6044 | 33.5089 | 37.5414 | 32.3764 | 51.5852 | 0.00676 | 0.32688 | 0.00221 | 48.3543 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1579 | 21.6661 | 3.5563 | 4.0139 | 15.9383 | 11.8428 | 15.8753 | 10.7103
2012-10-31 00:01 | 25.9498 | 37.6088 | 33.537 | 37.5143 | 32.3572 | 51.588 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49828 | 8.0513 | 4.0118 | 16.158 | 21.6747 | 3.5565 | 4.014 | 15.9341 | 11.8623 | 15.8396 | 10.6825
2012-10-31 00:01 | 25.952 | 37.6543 | 33.5707 | 37.5204 | 32.3238 | 51.5909 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49824 | 8.0505 | 4.0111 | 16.1579 | 21.6809 | 3.5567 | 4.0133 | 15.9734 | 11.8898 | 15.8395 | 10.6429
2012-10-31 00:01 | 25.946 | 37.6444 | 33.5095 | 37.5459 | 32.3573 | 51.5846 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49829 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1575 | 21.6629 | 3.5562 | 4.014 | 15.9815 | 11.8466 | 15.883 | 10.6944
2012-10-31 00:01 | 25.9528 | 37.6433 | 33.5163 | 37.5567 | 32.3641 | 51.5811 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.4983 | 8.0514 | 4.012 | 16.1578 | 21.6577 | 3.556 | 4.0142 | 15.9856 | 11.8586 | 15.899 | 10.7064
2012-10-31 00:01 | 25.9483 | 37.6427 | 33.5434 | 37.5325 | 32.3715 | 51.584 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49831 | 8.0517 | 4.0122 | 16.158 | 21.6652 | 3.5562 | 4.0144 | 15.9775 | 11.8782 | 15.8673 | 10.7063
2012-10-31 00:01 | 25.9483 | 37.6585 | 33.5907 | 37.5561 | 32.3991 | 51.5984 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49829 | 8.0514 | 4.0119 | 16.158 | 21.6772 | 3.5572 | 4.0142 | 15.9813 | 11.9135 | 15.8789 | 10.7219
2012-10-31 00:01 | 25.9423 | 37.6643 | 33.5492 | 37.558 | 32.4089 | 51.5961 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49827 | 8.0511 | 4.0116 | 16.158 | 21.6151 | 3.557 | 4.0138 | 16.0492 | 11.9341 | 15.9429 | 10.7938
2012-10-31 00:01 | 25.9528 | 37.663 | 33.5794 | 37.5842 | 32.4509 | 51.5967 | 0.00676 | 0.32683 | 0.002209 | 48.3479 | 0.49828 | 8.051 | 4.0116 | 16.1578 | 21.6216 | 3.5571 | 4.0138 | 16.0414 | 11.9578 | 15.9626 | 10.8293
2012-10-31 00:01 | 25.9542 | 37.6998 | 33.5887 | 37.5896 | 32.4168 | 51.5984 | 0.006769 | 0.32679 | 0.002212 | 48.2773 | 0.49823 | 8.0504 | 4.011 | 16.1579 | 21.6149 | 3.5572 | 4.0132 | 16.0849 | 11.9738 | 15.9747 | 10.8019
2012-10-31 00:01 | 25.9528 | 37.7102 | 33.5834 | 37.5685 | 32.4351 | 51.5973 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49814 | 8.049 | 4.0095 | 16.1583 | 21.6336 | 3.5571 | 4.0117 | 16.0766 | 11.9498 | 15.9349 | 10.8015
2012-10-31 00:01 | 25.9565 | 37.7218 | 33.6265 | 37.6194 | 32.4507 | 51.606 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49813 | 8.0489 | 4.0094 | 16.1582 | 21.6373 | 3.5577 | 4.0116 | 16.0845 | 11.9892 | 15.9821 | 10.8134
2012-10-31 00:01 | 25.955 | 37.6809 | 33.6171 | 37.6573 | 32.4965 | 51.5932 | 0.00676 | 0.3268 | 0.002209 | 48.3436 | 0.49808 | 8.0482 | 4.0087 | 16.1583 | 21.692 | 3.5568 | 4.0109 | 15.9889 | 11.9251 | 15.9653 | 10.8045
2012-10-31 00:01 | 25.9498 | 37.7348 | 33.6593 | 37.6009 | 32.4953 | 51.5979 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49816 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1579 | 21.6426 | 3.5572 | 4.0119 | 16.0922 | 12.0167 | 15.9583 | 10.8527
2012-10-31 00:01 | 25.9513 | 37.7363 | 33.6371 | 37.6261 | 32.4573 | 51.6036 | 0.006747 | 0.32676 | 0.002205 | 48.4304 | 0.49821 | 8.0503 | 4.0107 | 16.1583 | 21.6321 | 3.5576 | 4.0129 | 16.1042 | 12.005 | 15.994 | 10.8252
2012-10-31 00:01 | 25.9572 | 37.7225 | 33.6746 | 37.6713 | 32.483 | 51.606 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49822 | 8.0503 | 4.0108 | 16.158 | 21.642 | 3.5577 | 4.013 | 16.0805 | 12.0326 | 16.0293 | 10.841
2012-10-31 00:01 | 25.9707 | 37.7518 | 33.7196 | 37.6848 | 32.5241 | 51.6117 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49827 | 8.0508 | 4.0115 | 16.1576 | 21.6996 | 3.5581 | 4.0137 | 16.0522 | 12.02 | 15.9852 | 10.8245
2012-10-31 00:01 | 25.9625 | 37.7514 | 33.7114 | 37.6609 | 32.5001 | 51.5996 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49827 | 8.051 | 4.0115 | 16.1581 | 21.6834 | 3.5573 | 4.0138 | 16.068 | 12.028 | 15.9775 | 10.8167
2012-10-31 00:01 | 25.961 | 37.7618 | 33.6705 | 37.6476 | 32.4591 | 51.6042 | 0.006741 | 0.32685 | 0.002203 | 48.4863 | 0.49834 | 8.0522 | 4.0127 | 16.1581 | 21.702 | 3.5576 | 4.0149 | 16.0598 | 11.9685 | 15.9456 | 10.7571
2012-10-31 00:01 | 25.967 | 37.7874 | 33.6962 | 37.7402 | 32.5441 | 51.6123 | 0.006754 | 0.3268 | 0.002207 | 48.3866 | 0.49834 | 8.0523 | 4.0128 | 16.1583 | 21.6799 | 3.5582 | 4.015 | 16.1075 | 12.0163 | 16.0603 | 10.8642
2012-10-31 00:01 | 25.9587 | 37.7555 | 33.7076 | 37.7004 | 32.5002 | 51.6048 | 0.006747 | 0.32686 | 0.002205 | 48.4454 | 0.49834 | 8.0523 | 4.0128 | 16.1582 | 21.6836 | 3.5576 | 4.015 | 16.0719 | 12.024 | 16.0168 | 10.8166
2012-10-31 00:02 | 25.9557 | 37.7919 | 33.7204 | 37.7131 | 32.513 | 51.6008 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49833 | 8.0521 | 4.0126 | 16.158 | 21.6967 | 3.5574 | 4.0149 | 16.0952 | 12.0237 | 16.0164 | 10.8163
2012-10-31 00:02 | 25.9498 | 37.7899 | 33.7105 | 37.7269 | 32.515 | 51.5956 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49833 | 8.0522 | 4.0127 | 16.1582 | 21.6466 | 3.557 | 4.0149 | 16.1433 | 12.0639 | 16.0803 | 10.8684
2012-10-31 00:02 | 25.9617 | 37.7979 | 33.7146 | 37.7349 | 32.5467 | 51.6036 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49832 | 8.0517 | 4.0124 | 16.1577 | 21.6866 | 3.5576 | 4.0146 | 16.1113 | 12.028 | 16.0483 | 10.8601
2012-10-31 00:02 | 25.9513 | 37.7757 | 33.7673 | 37.7284 | 32.552 | 51.6094 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49829 | 8.0514 | 4.0119 | 16.1581 | 21.6481 | 3.558 | 4.0142 | 16.1276 | 12.1192 | 16.0803 | 10.9039
2012-10-31 00:02 | 25.9565 | 37.8321 | 33.7646 | 37.7651 | 32.5888 | 51.6025 | 0.006732 | 0.32683 | 0.0022 | 48.549 | 0.49833 | 8.0519 | 4.0125 | 16.158 | 21.6854 | 3.5575 | 4.0147 | 16.1467 | 12.0792 | 16.0797 | 10.9034
2012-10-31 00:02 | 25.9498 | 37.849 | 33.7658 | 37.7506 | 32.5663 | 51.6019 | 0.006741 | 0.32683 | 0.002203 | 48.4842 | 0.49828 | 8.0515 | 4.0119 | 16.1585 | 21.6908 | 3.5574 | 4.0141 | 16.1582 | 12.075 | 16.0598 | 10.8755
2012-10-31 00:02 | 25.9498 | 37.849 | 33.7737 | 37.7939 | 32.6097 | 51.6088 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49831 | 8.0517 | 4.0122 | 16.158 | 21.6948 | 3.5579 | 4.0144 | 16.1542 | 12.0789 | 16.0991 | 10.9149
2012-10-31 00:02 | 25.9587 | 37.8225 | 33.8102 | 37.8185 | 32.6068 | 51.6112 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.1578 | 21.7237 | 3.5581 | 4.0135 | 16.0988 | 12.0865 | 16.0948 | 10.8831
2012-10-31 00:02 | 25.9505 | 37.8379 | 33.8256 | 37.8221 | 32.5907 | 51.606 | 0.006747 | 0.32682 | 0.002205 | 48.439 | 0.49819 | 8.0499 | 4.0104 | 16.1581 | 21.6794 | 3.5577 | 4.0126 | 16.1585 | 12.1462 | 16.1427 | 10.9113
2012-10-31 00:02 | 25.9542 | 37.9006 | 33.8175 | 37.8022 | 32.626 | 51.6054 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.4981 | 8.0483 | 4.0088 | 16.158 | 21.6791 | 3.5577 | 4.0111 | 16.2215 | 12.1384 | 16.1231 | 10.9469
2012-10-31 00:02 | 25.9498 | 37.849 | 33.7973 | 37.7899 | 32.6216 | 51.6193 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49803 | 8.0473 | 4.0078 | 16.1582 | 21.6426 | 3.5586 | 4.01 | 16.2064 | 12.1547 | 16.1473 | 10.979
2012-10-31 00:02 | 25.9475 | 37.8743 | 33.7714 | 37.8388 | 32.5956 | 51.6279 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49804 | 8.0476 | 4.008 | 16.1585 | 21.6524 | 3.5592 | 4.0103 | 16.2219 | 12.119 | 16.1864 | 10.9432
2012-10-31 00:02 | 25.946 | 37.8688 | 33.8172 | 37.8334 | 32.6217 | 51.6135 | 0.006744 | 0.32682 | 0.002204 | 48.4606 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1579 | 21.691 | 3.5582 | 4.0113 | 16.1778 | 12.1262 | 16.1424 | 10.9307
2012-10-31 00:02 | 25.9528 | 37.9111 | 33.8556 | 37.8953 | 32.6325 | 51.6193 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49821 | 8.05 | 4.0106 | 16.1578 | 21.6657 | 3.5586 | 4.0128 | 16.2454 | 12.1899 | 16.2296 | 10.9668
2012-10-31 00:02 | 25.9505 | 37.9521 | 33.8256 | 37.8615 | 32.6854 | 51.6083 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49823 | 8.0505 | 4.011 | 16.1583 | 21.7115 | 3.5579 | 4.0132 | 16.2406 | 12.1141 | 16.15 | 10.9739
2012-10-31 00:02 | 25.9445 | 37.9146 | 33.863 | 37.8476 | 32.6557 | 51.6268 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49825 | 8.0509 | 4.0114 | 16.1582 | 21.6694 | 3.5592 | 4.0136 | 16.2452 | 12.1936 | 16.1782 | 10.9863
2012-10-31 00:02 | 25.946 | 37.9318 | 33.8251 | 37.8649 | 32.6533 | 51.606 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49832 | 8.0516 | 4.0123 | 16.1575 | 21.6709 | 3.5577 | 4.0145 | 16.2609 | 12.1542 | 16.194 | 10.9824
2012-10-31 00:02 | 25.94 | 37.9612 | 33.8704 | 37.8746 | 32.6118 | 51.6193 | 0.006747 | 0.32685 | 0.002205 | 48.4432 | 0.49827 | 8.0511 | 4.0116 | 16.1582 | 21.6569 | 3.5586 | 4.0138 | 16.3043 | 12.2135 | 16.2177 | 10.9549
2012-10-31 00:02 | 25.9468 | 37.9759 | 33.8693 | 37.9011 | 32.658 | 51.6164 | 0.006766 | 0.32683 | 0.002211 | 48.3051 | 0.49823 | 8.0505 | 4.011 | 16.158 | 21.6918 | 3.5584 | 4.0132 | 16.2841 | 12.1775 | 16.2093 | 10.9662
2012-10-31 00:02 | 25.9378 | 37.9709 | 33.8406 | 37.9 | 32.6648 | 51.6227 | 0.006763 | 0.32683 | 0.00221 | 48.3265 | 0.49825 | 8.0505 | 4.0112 | 16.1577 | 21.6346 | 3.5589 | 4.0134 | 16.3363 | 12.206 | 16.2654 | 11.0302
2012-10-31 00:02 | 25.9468 | 38.0389 | 33.8772 | 37.9523 | 32.6935 | 51.6175 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49823 | 8.0504 | 4.0109 | 16.1579 | 21.6878 | 3.5585 | 4.0132 | 16.3511 | 12.1894 | 16.2645 | 11.0057
2012-10-31 00:02 | 25.943 | 38.0115 | 33.8852 | 37.8619 | 32.7213 | 51.6135 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.158 | 21.6719 | 3.5582 | 4.0135 | 16.3396 | 12.2133 | 16.19 | 11.0494
2012-10-31 00:02 | 25.9363 | 37.9812 | 33.8312 | 37.9182 | 32.6909 | 51.6227 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49826 | 8.0508 | 4.0113 | 16.1579 | 21.7094 | 3.5589 | 4.0136 | 16.2718 | 12.1218 | 16.2088 | 10.9815
2012-10-31 00:02 | 25.9423 | 38.0029 | 33.9042 | 37.9399 | 32.7009 | 51.621 | 0.006757 | 0.32682 | 0.002208 | 48.3673 | 0.4982 | 8.0501 | 4.0105 | 16.1584 | 21.7113 | 3.5588 | 4.0127 | 16.2916 | 12.1929 | 16.2286 | 10.9896
2012-10-31 00:03 | 25.934 | 37.9907 | 33.9235 | 37.9277 | 32.7202 | 51.6291 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49823 | 8.0504 | 4.0109 | 16.1579 | 21.699 | 3.5593 | 4.0131 | 16.2917 | 12.2245 | 16.2287 | 11.0212
2012-10-31 00:03 | 25.9363 | 38.0284 | 33.8824 | 38.0048 | 32.7422 | 51.6169 | 0.006751 | 0.32688 | 0.002207 | 48.4188 | 0.49828 | 8.0513 | 4.0118 | 16.1582 | 21.6612 | 3.5585 | 4.014 | 16.3672 | 12.2212 | 16.3436 | 11.081
2012-10-31 00:03 | 25.94 | 38.0085 | 33.9414 | 37.9652 | 32.7538 | 51.6291 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49832 | 8.0517 | 4.0123 | 16.1576 | 21.6649 | 3.5593 | 4.0145 | 16.3436 | 12.2765 | 16.3003 | 11.0889
2012-10-31 00:03 | 25.9385 | 38.0188 | 33.9635 | 37.9716 | 32.7523 | 51.6187 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49836 | 8.0525 | 4.013 | 16.1581 | 21.6955 | 3.5586 | 4.0152 | 16.3233 | 12.268 | 16.2761 | 11.0568
2012-10-31 00:03 | 25.9393 | 38.0314 | 33.9446 | 37.9881 | 32.7808 | 51.6245 | 0.006751 | 0.32688 | 0.002207 | 48.4188 | 0.49833 | 8.0519 | 4.0125 | 16.1579 | 21.6963 | 3.559 | 4.0147 | 16.3351 | 12.2483 | 16.2918 | 11.0845
2012-10-31 00:03 | 25.9355 | 38.0473 | 33.9566 | 37.9961 | 32.7454 | 51.6279 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49828 | 8.051 | 4.0116 | 16.1578 | 21.6925 | 3.5592 | 4.0138 | 16.3548 | 12.2641 | 16.3036 | 11.0529
2012-10-31 00:03 | 25.9438 | 38.0753 | 33.9491 | 38.0044 | 32.7379 | 51.6262 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0095 | 16.1581 | 21.6647 | 3.5591 | 4.0117 | 16.4106 | 12.2844 | 16.3397 | 11.0732
2012-10-31 00:03 | 25.9363 | 38.0717 | 33.9613 | 37.9969 | 32.7738 | 51.6233 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49805 | 8.0476 | 4.0081 | 16.1583 | 21.6652 | 3.5589 | 4.0103 | 16.4065 | 12.2961 | 16.3317 | 11.1086
2012-10-31 00:03 | 25.9415 | 38.0927 | 33.9665 | 38.0218 | 32.8027 | 51.6239 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49813 | 8.0488 | 4.0094 | 16.1579 | 21.6785 | 3.559 | 4.0116 | 16.4142 | 12.288 | 16.3433 | 11.1242
2012-10-31 00:03 | 25.9453 | 38.1161 | 33.9585 | 38.0177 | 32.7946 | 51.632 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0095 | 16.158 | 21.6582 | 3.5595 | 4.0117 | 16.4579 | 12.3003 | 16.3595 | 11.1364
2012-10-31 00:03 | 25.9355 | 38.0591 | 33.9487 | 38.0434 | 32.7927 | 51.6227 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49817 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1582 | 21.6684 | 3.5589 | 4.0122 | 16.3907 | 12.2803 | 16.375 | 11.1243
2012-10-31 00:03 | 25.9385 | 38.1369 | 34.0227 | 38.0542 | 32.7365 | 51.6389 | 0.006751 | 0.3268 | 0.002206 | 48.4081 | 0.49822 | 8.0502 | 4.0107 | 16.158 | 21.6634 | 3.56 | 4.013 | 16.4735 | 12.3593 | 16.3908 | 11.0731
2012-10-31 00:03 | 25.9348 | 38.1017 | 33.9914 | 38.0663 | 32.7565 | 51.632 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49818 | 8.0496 | 4.0102 | 16.1581 | 21.6998 | 3.5595 | 4.0124 | 16.4019 | 12.2916 | 16.3665 | 11.0567
2012-10-31 00:03 | 25.934 | 38.1442 | 33.9512 | 38.0694 | 32.8149 | 51.6227 | 0.006747 | 0.3268 | 0.002205 | 48.4368 | 0.49813 | 8.049 | 4.0095 | 16.1583 | 21.6669 | 3.5589 | 4.0117 | 16.4773 | 12.2843 | 16.4025 | 11.148
2012-10-31 00:03 | 25.9415 | 38.1084 | 34.002 | 38.0572 | 32.8421 | 51.6193 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49813 | 8.0488 | 4.0094 | 16.1579 | 21.6945 | 3.5586 | 4.0116 | 16.4139 | 12.3075 | 16.3627 | 11.1476
2012-10-31 00:03 | 25.9393 | 38.1101 | 34.0235 | 38.0787 | 32.8242 | 51.6383 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49817 | 8.0495 | 4.01 | 16.1581 | 21.6963 | 3.5599 | 4.0122 | 16.4138 | 12.3272 | 16.3824 | 11.1279
2012-10-31 00:03 | 25.937 | 38.1669 | 34.0212 | 38.0764 | 32.8732 | 51.6169 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49819 | 8.0498 | 4.0103 | 16.1581 | 21.6539 | 3.5585 | 4.0125 | 16.513 | 12.3673 | 16.4225 | 11.2193
2012-10-31 00:03 | 25.9415 | 38.1242 | 34.0297 | 38.136 | 32.8658 | 51.6424 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49823 | 8.0505 | 4.011 | 16.158 | 21.6785 | 3.5602 | 4.0132 | 16.4457 | 12.3512 | 16.4575 | 11.1873
2012-10-31 00:03 | 25.943 | 38.1532 | 34.0035 | 38.1453 | 32.8555 | 51.6349 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.49824 | 8.0508 | 4.0112 | 16.1586 | 21.6639 | 3.5597 | 4.0135 | 16.4893 | 12.3396 | 16.4814 | 11.1916
2012-10-31 00:03 | 25.9423 | 38.1643 | 34.0581 | 38.1368 | 32.914 | 51.6302 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.4983 | 8.0514 | 4.012 | 16.1578 | 21.6833 | 3.5594 | 4.0142 | 16.481 | 12.3748 | 16.4535 | 11.2307
2012-10-31 00:03 | 25.9385 | 38.1684 | 34.0464 | 38.1369 | 32.8786 | 51.6383 | 0.006741 | 0.32686 | 0.002203 | 48.4885 | 0.49828 | 8.0513 | 4.0118 | 16.1581 | 21.6394 | 3.5599 | 4.014 | 16.529 | 12.407 | 16.4975 | 11.2392
2012-10-31 00:03 | 25.9468 | 38.1728 | 34.0783 | 38.1058 | 32.883 | 51.6279 | 0.006744 | 0.32679 | 0.002204 | 48.4563 | 0.4983 | 8.0515 | 4.012 | 16.1579 | 21.7078 | 3.5592 | 4.0142 | 16.465 | 12.3705 | 16.398 | 11.1752
2012-10-31 00:03 | 25.9438 | 38.1973 | 34.0911 | 38.1304 | 32.8642 | 51.6389 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49833 | 8.0519 | 4.0125 | 16.158 | 21.6888 | 3.56 | 4.0147 | 16.5085 | 12.4023 | 16.4416 | 11.1754
2012-10-31 00:03 | 25.9408 | 38.2455 | 34.0605 | 38.1392 | 32.8848 | 51.6476 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49836 | 8.0524 | 4.013 | 16.1578 | 21.6657 | 3.5606 | 4.0152 | 16.5798 | 12.3948 | 16.4735 | 11.2191
2012-10-31 00:04 | 25.9363 | 38.2134 | 34.0757 | 38.1544 | 32.8448 | 51.6418 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49833 | 8.052 | 4.0126 | 16.1581 | 21.6813 | 3.5602 | 4.0148 | 16.5321 | 12.3944 | 16.4731 | 11.1635
2012-10-31 00:04 | 25.9408 | 38.2337 | 34.0802 | 38.1668 | 32.8493 | 51.6331 | 0.006741 | 0.3268 | 0.002203 | 48.4799 | 0.49824 | 8.0508 | 4.0112 | 16.1583 | 21.6216 | 3.5596 | 4.0134 | 16.6121 | 12.4586 | 16.5452 | 11.2277
2012-10-31 00:04 | 25.949 | 38.2143 | 34.0727 | 38.171 | 32.9088 | 51.6429 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49821 | 8.0502 | 4.0107 | 16.1581 | 21.6699 | 3.5603 | 4.0129 | 16.5444 | 12.4028 | 16.5011 | 11.2389
2012-10-31 00:04 | 25.9453 | 38.2382 | 34.0926 | 38.1673 | 32.8815 | 51.6383 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49815 | 8.0493 | 4.0098 | 16.1584 | 21.6622 | 3.5599 | 4.012 | 16.576 | 12.4304 | 16.5051 | 11.2193
2012-10-31 00:04 | 25.943 | 38.2634 | 34.0943 | 38.1729 | 32.9186 | 51.6343 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49819 | 8.0498 | 4.0103 | 16.1581 | 21.6679 | 3.5597 | 4.0125 | 16.5955 | 12.4264 | 16.505 | 11.2507
2012-10-31 00:04 | 25.955 | 38.2636 | 34.1141 | 38.2125 | 32.8596 | 51.6401 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49822 | 8.05 | 4.0107 | 16.1577 | 21.6879 | 3.5601 | 4.0129 | 16.5757 | 12.4262 | 16.5246 | 11.1717
2012-10-31 00:04 | 25.9498 | 38.3057 | 34.1247 | 38.2033 | 32.8031 | 51.6499 | 0.006738 | 0.32688 | 0.002202 | 48.5122 | 0.4982 | 8.0498 | 4.0104 | 16.1577 | 21.6587 | 3.5607 | 4.0126 | 16.647 | 12.466 | 16.5446 | 11.1444
2012-10-31 00:04 | 25.949 | 38.2576 | 34.0648 | 38.2104 | 32.8891 | 51.651 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49812 | 8.0489 | 4.0093 | 16.1587 | 21.6579 | 3.5608 | 4.0115 | 16.5997 | 12.4069 | 16.5525 | 11.2312
2012-10-31 00:04 | 25.943 | 38.2831 | 34.0903 | 38.2398 | 32.9107 | 51.6551 | 0.006741 | 0.32682 | 0.002203 | 48.4821 | 0.49817 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1581 | 21.68 | 3.5611 | 4.0121 | 16.6031 | 12.4103 | 16.5598 | 11.2307
2012-10-31 00:04 | 25.9505 | 38.2591 | 34.1136 | 38.2827 | 32.9577 | 51.6412 | 0.006757 | 0.32682 | 0.002208 | 48.3673 | 0.49819 | 8.0498 | 4.0104 | 16.158 | 21.6714 | 3.5601 | 4.0126 | 16.5877 | 12.4422 | 16.6113 | 11.2863
2012-10-31 00:04 | 25.9505 | 38.2749 | 34.1294 | 38.204 | 32.9577 | 51.6476 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49821 | 8.0501 | 4.0106 | 16.158 | 21.6875 | 3.5606 | 4.0129 | 16.5874 | 12.4419 | 16.5165 | 11.2702
2012-10-31 00:04 | 25.949 | 38.3009 | 34.1121 | 38.2498 | 32.9562 | 51.6476 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1579 | 21.6579 | 3.5606 | 4.0134 | 16.643 | 12.4542 | 16.5919 | 11.2983
2012-10-31 00:04 | 25.949 | 38.3127 | 34.12 | 38.1907 | 32.9207 | 51.6528 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0103 | 16.1579 | 21.6659 | 3.5609 | 4.0125 | 16.6468 | 12.4541 | 16.5248 | 11.2548
2012-10-31 00:04 | 25.9535 | 38.3251 | 34.16 | 38.2739 | 32.9173 | 51.6366 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49817 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1579 | 21.6463 | 3.5598 | 4.0121 | 16.6788 | 12.5137 | 16.6276 | 11.271
2012-10-31 00:04 | 25.949 | 38.3364 | 34.1555 | 38.2773 | 32.972 | 51.6481 | 0.006744 | 0.32685 | 0.002204 | 48.4647 | 0.49817 | 8.0495 | 4.01 | 16.1582 | 21.698 | 3.5606 | 4.0122 | 16.6384 | 12.4575 | 16.5793 | 11.274
2012-10-31 00:04 | 25.9498 | 38.3017 | 34.1326 | 38.286 | 32.9649 | 51.6539 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49819 | 8.05 | 4.0105 | 16.1584 | 21.6507 | 3.561 | 4.0127 | 16.651 | 12.4819 | 16.6353 | 11.3142
2012-10-31 00:04 | 25.9565 | 38.3399 | 34.1314 | 38.3006 | 32.9755 | 51.647 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49821 | 8.0501 | 4.0107 | 16.1581 | 21.6854 | 3.5605 | 4.0129 | 16.6545 | 12.446 | 16.6152 | 11.2901
2012-10-31 00:04 | 25.9617 | 38.3215 | 34.1761 | 38.2861 | 32.9926 | 51.6389 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49824 | 8.0504 | 4.011 | 16.1579 | 21.6666 | 3.56 | 4.0132 | 16.6549 | 12.5095 | 16.6195 | 11.326
2012-10-31 00:04 | 25.946 | 38.3845 | 34.1328 | 38.3019 | 32.9571 | 51.6533 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49824 | 8.0504 | 4.011 | 16.1578 | 21.6388 | 3.561 | 4.0132 | 16.7457 | 12.494 | 16.6631 | 11.3183
2012-10-31 00:04 | 25.9595 | 38.3469 | 34.233 | 38.3114 | 32.947 | 51.6389 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49821 | 8.0502 | 4.0107 | 16.1583 | 21.7205 | 3.56 | 4.0129 | 16.6264 | 12.5125 | 16.5909 | 11.2265
2012-10-31 00:04 | 25.9595 | 38.3665 | 34.2173 | 38.3429 | 32.9785 | 51.6539 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49822 | 8.0502 | 4.0108 | 16.1578 | 21.6844 | 3.561 | 4.013 | 16.6821 | 12.5329 | 16.6585 | 11.2941
2012-10-31 00:04 | 25.9483 | 38.3829 | 34.1587 | 38.3002 | 32.9713 | 51.6539 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49824 | 8.0507 | 4.0112 | 16.1582 | 21.6652 | 3.561 | 4.0134 | 16.7177 | 12.4935 | 16.635 | 11.3061
2012-10-31 00:04 | 25.9565 | 38.4501 | 34.1906 | 38.3163 | 33.0229 | 51.6551 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49826 | 8.0508 | 4.0114 | 16.1579 | 21.6694 | 3.5611 | 4.0136 | 16.7807 | 12.5212 | 16.6469 | 11.3535
2012-10-31 00:04 | 25.9587 | 38.409 | 34.2125 | 38.3421 | 32.9856 | 51.6638 | 0.006773 | 0.32685 | 0.002214 | 48.2572 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1576 | 21.6475 | 3.5617 | 4.0134 | 16.7615 | 12.565 | 16.6946 | 11.3381
2012-10-31 00:04 | 25.964 | 38.3828 | 34.2336 | 38.3395 | 33.0067 | 51.6643 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49823 | 8.0504 | 4.011 | 16.1582 | 21.6849 | 3.5617 | 4.0132 | 16.6979 | 12.5487 | 16.6546 | 11.3218
2012-10-31 00:05 | 25.9528 | 38.4071 | 34.2145 | 38.348 | 33.0034 | 51.6533 | 0.00676 | 0.32683 | 0.002209 | 48.3479 | 0.49824 | 8.0507 | 4.0112 | 16.1581 | 21.6857 | 3.561 | 4.0134 | 16.7214 | 12.5288 | 16.6623 | 11.3177
2012-10-31 00:05 | 25.9557 | 38.3942 | 34.1977 | 38.4178 | 33.0221 | 51.6499 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.49824 | 8.0504 | 4.011 | 16.1579 | 21.6726 | 3.5607 | 4.0132 | 16.7216 | 12.5251 | 16.7452 | 11.3495
2012-10-31 00:05 | 25.9513 | 38.4252 | 34.213 | 38.378 | 33.0611 | 51.6458 | 0.006747 | 0.32685 | 0.002205 | 48.4432 | 0.49822 | 8.05 | 4.0107 | 16.1578 | 21.6642 | 3.5605 | 4.0129 | 16.761 | 12.5488 | 16.7138 | 11.3969
2012-10-31 00:05 | 25.9625 | 38.4837 | 34.2676 | 38.3813 | 33.0525 | 51.6464 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.4982 | 8.0499 | 4.0105 | 16.1581 | 21.6634 | 3.5605 | 4.0127 | 16.8203 | 12.6042 | 16.7179 | 11.3891
2012-10-31 00:05 | 25.9565 | 38.4541 | 34.2537 | 38.4265 | 33.0031 | 51.6499 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1577 | 21.6814 | 3.5607 | 4.0124 | 16.7727 | 12.5723 | 16.7451 | 11.3217
2012-10-31 00:05 | 25.9528 | 38.4464 | 34.2224 | 38.4228 | 32.9639 | 51.6533 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49817 | 8.0493 | 4.0099 | 16.1579 | 21.6577 | 3.561 | 4.0121 | 16.7887 | 12.5647 | 16.7651 | 11.3062
2012-10-31 00:05 | 25.955 | 38.4486 | 34.2561 | 38.4093 | 33.0214 | 51.6574 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49811 | 8.0488 | 4.0092 | 16.1586 | 21.704 | 3.5613 | 4.0114 | 16.7446 | 12.5521 | 16.7053 | 11.3174
2012-10-31 00:05 | 25.961 | 38.4979 | 34.27 | 38.4074 | 33.0353 | 51.651 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0103 | 16.158 | 21.722 | 3.5608 | 4.0125 | 16.7759 | 12.548 | 16.6854 | 11.3133
2012-10-31 00:05 | 25.952 | 38.485 | 34.2571 | 38.4456 | 33.1249 | 51.6562 | 0.006747 | 0.32685 | 0.002205 | 48.4432 | 0.49816 | 8.0495 | 4.0099 | 16.1585 | 21.6649 | 3.5612 | 4.0121 | 16.8201 | 12.5922 | 16.7807 | 11.46
2012-10-31 00:05 | 25.9535 | 38.4471 | 34.2665 | 38.4156 | 33.1225 | 51.6476 | 0.006744 | 0.32689 | 0.002205 | 48.4712 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0099 | 16.1576 | 21.6664 | 3.5606 | 4.0121 | 16.7807 | 12.6001 | 16.7492 | 11.4561
2012-10-31 00:05 | 25.9565 | 38.4698 | 34.3286 | 38.4816 | 33.1136 | 51.6522 | 0.006757 | 0.32682 | 0.002208 | 48.3673 | 0.49814 | 8.0491 | 4.0096 | 16.1583 | 21.7095 | 3.5609 | 4.0118 | 16.7603 | 12.6191 | 16.7721 | 11.4041
2012-10-31 00:05 | 25.9572 | 38.5138 | 34.3175 | 38.4508 | 33.1301 | 51.6551 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1579 | 21.634 | 3.5611 | 4.0123 | 16.8798 | 12.6835 | 16.8168 | 11.4961
2012-10-31 00:05 | 25.958 | 38.4989 | 34.3025 | 38.4595 | 33.1388 | 51.6562 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.4982 | 8.0499 | 4.0105 | 16.1579 | 21.723 | 3.5612 | 4.0127 | 16.7759 | 12.5795 | 16.7365 | 11.4158
2012-10-31 00:05 | 25.946 | 38.5105 | 34.3024 | 38.4711 | 33.1228 | 51.6545 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49817 | 8.0495 | 4.01 | 16.1582 | 21.6629 | 3.5611 | 4.0122 | 16.8476 | 12.6395 | 16.8082 | 11.4599
2012-10-31 00:05 | 25.9505 | 38.4756 | 34.3305 | 38.4874 | 33.1589 | 51.6649 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49823 | 8.0503 | 4.0109 | 16.1579 | 21.6514 | 3.5618 | 4.0131 | 16.8242 | 12.6791 | 16.836 | 11.5075
2012-10-31 00:05 | 25.9498 | 38.4907 | 34.314 | 38.4474 | 33.1819 | 51.6516 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.1581 | 21.6627 | 3.5609 | 4.0135 | 16.828 | 12.6513 | 16.7847 | 11.5192
2012-10-31 00:05 | 25.9513 | 38.5276 | 34.3037 | 38.504 | 33.1716 | 51.6574 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49824 | 8.0506 | 4.0112 | 16.158 | 21.7203 | 3.5613 | 4.0134 | 16.8073 | 12.5834 | 16.7837 | 11.4513
2012-10-31 00:05 | 25.9535 | 38.5652 | 34.3414 | 38.4944 | 33.1935 | 51.6522 | 0.006744 | 0.32686 | 0.002204 | 48.4669 | 0.49816 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1585 | 21.6704 | 3.5609 | 4.0121 | 16.8948 | 12.671 | 16.824 | 11.5231
2012-10-31 00:05 | 25.949 | 38.5607 | 34.3685 | 38.4741 | 33.1732 | 51.6528 | 0.006773 | 0.32686 | 0.002214 | 48.2594 | 0.49821 | 8.0499 | 4.0106 | 16.1577 | 21.69 | 3.5609 | 4.0128 | 16.8707 | 12.6785 | 16.7841 | 11.4832
2012-10-31 00:05 | 25.9483 | 38.5521 | 34.3599 | 38.5049 | 33.0699 | 51.6568 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.4982 | 8.0499 | 4.0104 | 16.158 | 21.6652 | 3.5612 | 4.0126 | 16.8869 | 12.6947 | 16.8397 | 11.4047
2012-10-31 00:05 | 25.946 | 38.5734 | 34.3339 | 38.5065 | 33.1939 | 51.6684 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49817 | 8.0495 | 4.01 | 16.1582 | 21.703 | 3.562 | 4.0122 | 16.8704 | 12.6309 | 16.8035 | 11.4909
2012-10-31 00:05 | 25.9453 | 38.557 | 34.345 | 38.5098 | 33.1458 | 51.6759 | 0.006747 | 0.32693 | 0.002206 | 48.4561 | 0.49821 | 8.05 | 4.0106 | 16.1578 | 21.6462 | 3.5625 | 4.0128 | 16.9108 | 12.6988 | 16.8636 | 11.4996
2012-10-31 00:05 | 25.9453 | 38.5649 | 34.345 | 38.5098 | 33.1064 | 51.6638 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49824 | 8.0503 | 4.011 | 16.1575 | 21.6542 | 3.5617 | 4.0132 | 16.9107 | 12.6908 | 16.8556 | 11.4522
2012-10-31 00:06 | 25.9385 | 38.5777 | 34.3619 | 38.5345 | 33.1745 | 51.6638 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49824 | 8.0506 | 4.0111 | 16.1581 | 21.6674 | 3.5617 | 4.0133 | 16.9103 | 12.6945 | 16.8671 | 11.5071
2012-10-31 00:06 | 25.9475 | 38.5867 | 34.3039 | 38.5395 | 33.152 | 51.6649 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49824 | 8.0505 | 4.0111 | 16.158 | 21.6764 | 3.5618 | 4.0133 | 16.9103 | 12.6275 | 16.8631 | 11.4756
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.619 | 34.3638 | 38.5679 | 33.1843 | 51.6655 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49823 | 8.0505 | 4.011 | 16.1582 | 21.6612 | 3.5618 | 4.0132 | 16.9578 | 12.7026 | 16.9067 | 11.5231
2012-10-31 00:06 | 25.9445 | 38.5995 | 34.364 | 38.5326 | 33.1845 | 51.6678 | 0.006751 | 0.32695 | 0.002207 | 48.4296 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.158 | 21.6494 | 3.562 | 4.0122 | 16.9501 | 12.7146 | 16.8832 | 11.5351
2012-10-31 00:06 | 25.9423 | 38.5579 | 34.3775 | 38.5619 | 33.1665 | 51.669 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49811 | 8.0485 | 4.009 | 16.1581 | 21.6231 | 3.5621 | 4.0112 | 16.9348 | 12.7544 | 16.9388 | 11.5434
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.6151 | 34.3678 | 38.5206 | 33.1607 | 51.6609 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49811 | 8.0485 | 4.009 | 16.158 | 21.6171 | 3.5615 | 4.0112 | 16.998 | 12.7507 | 16.9035 | 11.5436
2012-10-31 00:06 | 25.9498 | 38.6323 | 34.3811 | 38.589 | 33.1661 | 51.6666 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49813 | 8.049 | 4.0095 | 16.1583 | 21.6948 | 3.5619 | 4.0117 | 16.9375 | 12.6863 | 16.8942 | 11.4713
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.6269 | 34.3402 | 38.5757 | 33.2317 | 51.6614 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49815 | 8.0491 | 4.0096 | 16.1581 | 21.6371 | 3.5615 | 4.0118 | 16.9898 | 12.7031 | 16.9386 | 11.5946
2012-10-31 00:06 | 25.9415 | 38.5689 | 34.3807 | 38.5729 | 33.1657 | 51.662 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1578 | 21.6263 | 3.5616 | 4.0123 | 16.9426 | 12.7544 | 16.9466 | 11.5394
2012-10-31 00:06 | 25.94 | 38.6776 | 34.3752 | 38.5556 | 33.1681 | 51.6638 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49816 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1583 | 21.6689 | 3.5617 | 4.0121 | 17.0087 | 12.7063 | 16.8867 | 11.4992
2012-10-31 00:06 | 25.9438 | 38.6578 | 34.3869 | 38.5752 | 33.1364 | 51.6672 | 0.006744 | 0.32686 | 0.002204 | 48.4669 | 0.49814 | 8.049 | 4.0095 | 16.1581 | 21.6527 | 3.5619 | 4.0117 | 17.0051 | 12.7342 | 16.9225 | 11.4837
2012-10-31 00:06 | 25.9468 | 38.653 | 34.4057 | 38.6333 | 33.1828 | 51.6638 | 0.00676 | 0.32688 | 0.00221 | 48.3543 | 0.49816 | 8.0493 | 4.0099 | 16.158 | 21.6717 | 3.5617 | 4.0121 | 16.9813 | 12.734 | 16.9616 | 11.5111
2012-10-31 00:06 | 25.9535 | 38.6282 | 34.3808 | 38.5809 | 33.2053 | 51.6574 | 0.006741 | 0.32683 | 0.002203 | 48.4842 | 0.49816 | 8.0493 | 4.0098 | 16.1582 | 21.6864 | 3.5613 | 4.012 | 16.9418 | 12.6944 | 16.8945 | 11.5189
2012-10-31 00:06 | 25.9393 | 38.6376 | 34.3824 | 38.6179 | 33.2306 | 51.6742 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49817 | 8.0493 | 4.0099 | 16.1578 | 21.6562 | 3.5624 | 4.0121 | 16.9814 | 12.7262 | 16.9617 | 11.5744
2012-10-31 00:06 | 25.9475 | 38.6891 | 34.4261 | 38.5986 | 33.2348 | 51.6695 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.49814 | 8.049 | 4.0095 | 16.1581 | 21.6724 | 3.5621 | 4.0117 | 17.0167 | 12.7537 | 16.9262 | 11.5624
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.6781 | 34.4072 | 38.5994 | 33.1883 | 51.6672 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49817 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1581 | 21.6572 | 3.5619 | 4.0121 | 17.0209 | 12.75 | 16.9422 | 11.5311
2012-10-31 00:06 | 25.9475 | 38.6891 | 34.4379 | 38.6222 | 33.223 | 51.6718 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49821 | 8.0501 | 4.0106 | 16.158 | 21.6604 | 3.5623 | 4.0128 | 17.0287 | 12.7775 | 16.9618 | 11.5626
2012-10-31 00:06 | 25.9453 | 38.6672 | 34.4279 | 38.6515 | 33.2366 | 51.6661 | 0.00676 | 0.32683 | 0.002209 | 48.3479 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0102 | 16.1579 | 21.6782 | 3.5619 | 4.0124 | 16.989 | 12.7497 | 16.9733 | 11.5584
2012-10-31 00:06 | 25.9445 | 38.7097 | 34.3837 | 38.6507 | 33.2752 | 51.6643 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49821 | 8.05 | 4.0105 | 16.1579 | 21.5972 | 3.5617 | 4.0127 | 17.1125 | 12.7865 | 17.0535 | 11.678
2012-10-31 00:06 | 25.9385 | 38.6919 | 34.4605 | 38.6289 | 33.2574 | 51.669 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49822 | 8.0501 | 4.0107 | 16.158 | 21.6955 | 3.5621 | 4.0129 | 16.9964 | 12.765 | 16.9334 | 11.5619
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.7332 | 34.4545 | 38.6466 | 33.2672 | 51.6707 | 0.006741 | 0.32686 | 0.002203 | 48.4885 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.158 | 21.6572 | 3.5622 | 4.0122 | 17.076 | 12.7973 | 16.9894 | 11.61
2012-10-31 00:06 | 25.943 | 38.7239 | 34.5044 | 38.6098 | 33.2579 | 51.6776 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.49822 | 8.0502 | 4.0108 | 16.158 | 21.6719 | 3.5627 | 4.013 | 17.052 | 12.8325 | 16.9379 | 11.586
2012-10-31 00:06 | 25.9483 | 38.7095 | 34.4466 | 38.682 | 33.2396 | 51.669 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.4982 | 8.0498 | 4.0104 | 16.158 | 21.6572 | 3.5621 | 4.0126 | 17.0523 | 12.7894 | 17.0248 | 11.5824
2012-10-31 00:06 | 25.9378 | 38.6872 | 34.448 | 38.6636 | 33.237 | 51.6736 | 0.006766 | 0.32686 | 0.002212 | 48.3093 | 0.49817 | 8.0496 | 4.0101 | 16.1583 | 21.6667 | 3.5624 | 4.0123 | 17.0205 | 12.7813 | 16.9969 | 11.5703
2012-10-31 00:07 | 25.943 | 38.7397 | 34.4887 | 38.6806 | 33.2777 | 51.6678 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1577 | 21.6519 | 3.562 | 4.0123 | 17.0878 | 12.8368 | 17.0287 | 11.6258
2012-10-31 00:07 | 25.9355 | 38.7204 | 34.4812 | 38.6889 | 33.2978 | 51.6701 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49819 | 8.0498 | 4.0104 | 16.158 | 21.6644 | 3.5621 | 4.0126 | 17.056 | 12.8168 | 17.0245 | 11.6334
2012-10-31 00:07 | 25.9378 | 38.7423 | 34.4756 | 38.6951 | 33.2646 | 51.6736 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49818 | 8.0497 | 4.0102 | 16.158 | 21.6667 | 3.5624 | 4.0124 | 17.0756 | 12.8089 | 17.0284 | 11.5979
2012-10-31 00:07 | 25.9355 | 38.7794 | 34.4812 | 38.7282 | 33.2662 | 51.6747 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.4982 | 8.0499 | 4.0105 | 16.1579 | 21.6725 | 3.5625 | 4.0127 | 17.1069 | 12.8087 | 17.0557 | 11.5937
2012-10-31 00:07 | 25.9348 | 38.7984 | 34.4252 | 38.7551 | 33.3129 | 51.6782 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49828 | 8.0509 | 4.0116 | 16.1574 | 21.6677 | 3.5627 | 4.0138 | 17.1307 | 12.7575 | 17.0874 | 11.6452
2012-10-31 00:07 | 25.9355 | 38.7912 | 34.5167 | 38.7086 | 33.3175 | 51.6713 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.1578 | 21.6524 | 3.5622 | 4.0135 | 17.1388 | 12.8643 | 17.0562 | 11.6651
2012-10-31 00:07 | 25.9325 | 38.8039 | 34.5097 | 38.7646 | 33.3264 | 51.6846 | 0.00676 | 0.32676 | 0.002209 | 48.3373 | 0.49829 | 8.051 | 4.0117 | 16.1574 | 21.6414 | 3.5631 | 4.0139 | 17.1625 | 12.8683 | 17.1232 | 11.685
2012-10-31 00:07 | 25.9273 | 38.8263 | 34.469 | 38.7554 | 33.2975 | 51.669 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49829 | 8.0513 | 4.0119 | 16.1579 | 21.6402 | 3.5621 | 4.0141 | 17.1861 | 12.8288 | 17.1152 | 11.6573
2012-10-31 00:07 | 25.9311 | 38.8261 | 34.5044 | 38.7789 | 33.2855 | 51.6776 | 0.006741 | 0.32682 | 0.002203 | 48.4821 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1576 | 21.656 | 3.5627 | 4.0139 | 17.1701 | 12.8484 | 17.1229 | 11.6295
2012-10-31 00:07 | 25.9311 | 38.8379 | 34.528 | 38.7632 | 33.3131 | 51.6666 | 0.006747 | 0.3269 | 0.002206 | 48.4518 | 0.49821 | 8.0501 | 4.0106 | 16.1581 | 21.6239 | 3.5619 | 4.0128 | 17.214 | 12.9041 | 17.1393 | 11.6892
2012-10-31 00:07 | 25.9168 | 38.8473 | 34.5374 | 38.7646 | 33.2436 | 51.6695 | 0.006766 | 0.32685 | 0.002211 | 48.3071 | 0.49826 | 8.0509 | 4.0115 | 16.158 | 21.6096 | 3.5621 | 4.0137 | 17.2377 | 12.9278 | 17.155 | 11.634
2012-10-31 00:07 | 25.9228 | 38.806 | 34.5237 | 38.7982 | 33.3206 | 51.6782 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1579 | 21.6557 | 3.5627 | 4.0134 | 17.1503 | 12.868 | 17.1425 | 11.6649
2012-10-31 00:07 | 25.9153 | 38.8379 | 34.5319 | 38.771 | 33.3368 | 51.6788 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49828 | 8.051 | 4.0116 | 16.1577 | 21.6482 | 3.5627 | 4.0139 | 17.1897 | 12.8837 | 17.1228 | 11.6886
2012-10-31 00:07 | 25.9191 | 38.8653 | 34.5121 | 38.7709 | 33.3564 | 51.6765 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1577 | 21.6801 | 3.5626 | 4.014 | 17.1852 | 12.832 | 17.0908 | 11.6763
2012-10-31 00:07 | 25.9213 | 38.8636 | 34.4906 | 38.7573 | 33.2994 | 51.6718 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.158 | 21.6703 | 3.5623 | 4.0135 | 17.1933 | 12.8203 | 17.087 | 11.6291
2012-10-31 00:07 | 25.9176 | 38.9071 | 34.5066 | 38.7969 | 33.3509 | 51.6614 | 0.006757 | 0.3268 | 0.002208 | 48.3651 | 0.49823 | 8.0502 | 4.0108 | 16.1575 | 21.6706 | 3.5615 | 4.013 | 17.2365 | 12.836 | 17.1263 | 11.6803
2012-10-31 00:07 | 25.9064 | 38.8644 | 34.5033 | 38.7857 | 33.387 | 51.6863 | 0.006744 | 0.3269 | 0.002205 | 48.4733 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1579 | 21.6795 | 3.5633 | 4.0134 | 17.1849 | 12.8238 | 17.1062 | 11.7075
2012-10-31 00:07 | 25.9093 | 38.8988 | 34.5536 | 38.7689 | 33.3781 | 51.6736 | 0.006766 | 0.32688 | 0.002212 | 48.3114 | 0.49827 | 8.0508 | 4.0115 | 16.1575 | 21.6583 | 3.5624 | 4.0137 | 17.2405 | 12.8953 | 17.1106 | 11.7198
2012-10-31 00:07 | 25.9004 | 38.8269 | 34.5644 | 38.7718 | 33.3929 | 51.6886 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49825 | 8.0506 | 4.0112 | 16.1578 | 21.6775 | 3.5634 | 4.0134 | 17.1494 | 12.8869 | 17.0943 | 11.7154
2012-10-31 00:07 | 25.9093 | 38.9067 | 34.5575 | 38.8043 | 33.3781 | 51.6713 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1578 | 21.6984 | 3.5622 | 4.0139 | 17.2083 | 12.8591 | 17.1059 | 11.6797
2012-10-31 00:07 | 25.8996 | 38.8576 | 34.5636 | 38.7946 | 33.3842 | 51.6753 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49822 | 8.0504 | 4.0109 | 16.1582 | 21.7007 | 3.5625 | 4.0131 | 17.1569 | 12.8629 | 17.0939 | 11.6835
2012-10-31 00:08 | 25.9026 | 38.8921 | 34.5863 | 38.7898 | 33.3241 | 51.6736 | 0.006754 | 0.32682 | 0.002207 | 48.3888 | 0.49821 | 8.0502 | 4.0107 | 16.1584 | 21.6757 | 3.5624 | 4.0129 | 17.2164 | 12.9106 | 17.1141 | 11.6484
2012-10-31 00:08 | 25.9071 | 38.8769 | 34.5159 | 38.7982 | 33.3404 | 51.6851 | 0.00676 | 0.32688 | 0.00221 | 48.3543 | 0.49824 | 8.0503 | 4.011 | 16.1574 | 21.6481 | 3.5632 | 4.0132 | 17.2288 | 12.8678 | 17.1501 | 11.6923
2012-10-31 00:08 | 25.8996 | 38.9048 | 34.5241 | 38.8222 | 33.3132 | 51.6805 | 0.006763 | 0.32683 | 0.00221 | 48.3265 | 0.49823 | 8.0503 | 4.0109 | 16.1577 | 21.6325 | 3.5629 | 4.0132 | 17.2723 | 12.8916 | 17.1897 | 11.6807
2012-10-31 00:08 | 25.8906 | 38.9076 | 34.527 | 38.8565 | 33.3397 | 51.684 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49828 | 8.0511 | 4.0117 | 16.1577 | 21.6476 | 3.5631 | 4.0139 | 17.26 | 12.8794 | 17.2089 | 11.6921
2012-10-31 00:08 | 25.8929 | 38.906 | 34.5608 | 38.8588 | 33.3183 | 51.684 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49824 | 8.0506 | 4.0111 | 16.158 | 21.6579 | 3.5631 | 4.0133 | 17.2481 | 12.9029 | 17.2009 | 11.6604
2012-10-31 00:08 | 25.8914 | 38.9242 | 34.5475 | 38.8179 | 33.3365 | 51.6753 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49821 | 8.0499 | 4.0105 | 16.1578 | 21.6524 | 3.5625 | 4.0127 | 17.2718 | 12.8951 | 17.1655 | 11.6841
2012-10-31 00:08 | 25.8996 | 38.9324 | 34.5715 | 38.8615 | 33.3684 | 51.695 | 0.006766 | 0.32686 | 0.002212 | 48.3093 | 0.4982 | 8.05 | 4.0105 | 16.1582 | 21.6566 | 3.5639 | 4.0127 | 17.2758 | 12.9149 | 17.2049 | 11.7118
2012-10-31 00:08 | 25.8921 | 38.9013 | 34.5679 | 38.8501 | 33.353 | 51.6863 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49822 | 8.05 | 4.0106 | 16.1575 | 21.6371 | 3.5633 | 4.0128 | 17.2642 | 12.9308 | 17.213 | 11.7159
2012-10-31 00:08 | 25.8959 | 38.9641 | 34.5638 | 38.846 | 33.3726 | 51.6776 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.4982 | 8.0498 | 4.0104 | 16.1579 | 21.6208 | 3.5627 | 4.0126 | 17.3433 | 12.943 | 17.2252 | 11.7518
2012-10-31 00:08 | 25.8966 | 38.9176 | 34.5448 | 38.8703 | 33.4009 | 51.6822 | 0.006744 | 0.32693 | 0.002205 | 48.4776 | 0.49819 | 8.0498 | 4.0103 | 16.1579 | 21.6175 | 3.563 | 4.0125 | 17.3001 | 12.9273 | 17.2528 | 11.7834
2012-10-31 00:08 | 25.8906 | 38.9627 | 34.5703 | 38.884 | 33.3752 | 51.6822 | 0.006744 | 0.32686 | 0.002204 | 48.4669 | 0.49824 | 8.0505 | 4.0111 | 16.1578 | 21.6276 | 3.563 | 4.0133 | 17.3351 | 12.9427 | 17.2564 | 11.7476
2012-10-31 00:08 | 25.8974 | 38.9577 | 34.5771 | 38.8515 | 33.4491 | 51.6799 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49822 | 8.0503 | 4.0108 | 16.1581 | 21.6584 | 3.5628 | 4.013 | 17.2993 | 12.9187 | 17.1931 | 11.7907
2012-10-31 00:08 | 25.8899 | 38.9384 | 34.5302 | 38.8754 | 33.4495 | 51.6736 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49821 | 8.0501 | 4.0106 | 16.1581 | 21.6309 | 3.5624 | 4.0129 | 17.3075 | 12.8993 | 17.2445 | 11.8186
2012-10-31 00:08 | 25.8959 | 38.9719 | 34.5599 | 38.8893 | 33.3884 | 51.6874 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1577 | 21.6248 | 3.5633 | 4.0124 | 17.3471 | 12.9351 | 17.2645 | 11.7636
2012-10-31 00:08 | 25.8936 | 38.9657 | 34.5733 | 38.8791 | 33.3979 | 51.684 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49815 | 8.0492 | 4.0097 | 16.1582 | 21.6025 | 3.5631 | 4.0119 | 17.3632 | 12.9708 | 17.2766 | 11.7954
2012-10-31 00:08 | 25.8884 | 38.9487 | 34.576 | 38.8582 | 33.3967 | 51.6736 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1575 | 21.6213 | 3.5624 | 4.0124 | 17.3274 | 12.9547 | 17.2369 | 11.7754
2012-10-31 00:08 | 25.8981 | 38.9663 | 34.5581 | 38.9269 | 33.4221 | 51.6718 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49817 | 8.0493 | 4.0099 | 16.158 | 21.619 | 3.5623 | 4.0121 | 17.3473 | 12.9391 | 17.3079 | 11.8031
2012-10-31 00:08 | 25.9019 | 38.9819 | 34.5698 | 38.8835 | 33.4023 | 51.6805 | 0.006754 | 0.32679 | 0.002207 | 48.3845 | 0.49816 | 8.0493 | 4.0099 | 16.158 | 21.5787 | 3.5629 | 4.0121 | 17.4032 | 12.9911 | 17.3048 | 11.8236
2012-10-31 00:08 | 25.8884 | 38.9369 | 34.5524 | 38.8976 | 33.4006 | 51.6915 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49815 | 8.0491 | 4.0096 | 16.1581 | 21.5852 | 3.5636 | 4.0118 | 17.3517 | 12.9672 | 17.3124 | 11.8154
2012-10-31 00:08 | 25.8989 | 38.9592 | 34.555 | 38.8766 | 33.4308 | 51.6782 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49815 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1581 | 21.6038 | 3.5627 | 4.0119 | 17.3554 | 12.9512 | 17.2728 | 11.827
2012-10-31 00:08 | 25.8817 | 38.9814 | 34.5536 | 38.9577 | 33.4413 | 51.6874 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49815 | 8.049 | 4.0096 | 16.1579 | 21.6106 | 3.5633 | 4.0118 | 17.3708 | 12.943 | 17.3471 | 11.8307
2012-10-31 00:08 | 25.8802 | 38.9602 | 34.5836 | 38.9287 | 33.4595 | 51.6886 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0099 | 16.1576 | 21.5851 | 3.5634 | 4.0121 | 17.3751 | 12.9985 | 17.3436 | 11.8744
2012-10-31 00:08 | 25.8802 | 38.9956 | 34.5954 | 38.9602 | 33.4713 | 51.6817 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49816 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1582 | 21.573 | 3.5629 | 4.0121 | 17.4226 | 13.0224 | 17.3872 | 11.8983
2012-10-31 00:08 | 25.8832 | 39.0104 | 34.5984 | 38.9317 | 33.4664 | 51.6817 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0103 | 16.1579 | 21.6041 | 3.5629 | 4.0125 | 17.4063 | 12.9943 | 17.3276 | 11.8623
2012-10-31 00:08 | 25.8794 | 39.0027 | 34.5907 | 38.9358 | 33.4587 | 51.6886 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0094 | 16.158 | 21.6083 | 3.5634 | 4.0116 | 17.3944 | 12.9824 | 17.3275 | 11.8504
2012-10-31 00:08 | 25.8757 | 39.0147 | 34.6185 | 38.8652 | 33.4313 | 51.6926 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49813 | 8.049 | 4.0095 | 16.1583 | 21.5886 | 3.5637 | 4.0117 | 17.4261 | 13.0299 | 17.2766 | 11.8427
2012-10-31 00:09 | 25.8854 | 38.9929 | 34.5651 | 38.9496 | 33.4292 | 51.6713 | 0.006757 | 0.32683 | 0.002208 | 48.3694 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0099 | 16.1575 | 21.5662 | 3.5622 | 4.0121 | 17.4267 | 12.9989 | 17.3834 | 11.863
2012-10-31 00:09 | 25.8809 | 38.9845 | 34.5961 | 38.894 | 33.4602 | 51.6857 | 0.006747 | 0.32686 | 0.002205 | 48.4454 | 0.49817 | 8.0495 | 4.01 | 16.1579 | 21.5938 | 3.5632 | 4.0122 | 17.3907 | 13.0023 | 17.3002 | 11.8664
2012-10-31 00:09 | 25.8869 | 38.9984 | 34.5627 | 38.9511 | 33.4228 | 51.6874 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49816 | 8.049 | 4.0097 | 16.1577 | 21.5436 | 3.5633 | 4.0119 | 17.4548 | 13.0191 | 17.4075 | 11.8792
2012-10-31 00:09 | 25.8772 | 39.0359 | 34.5964 | 38.9493 | 33.4368 | 51.6736 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49815 | 8.049 | 4.0096 | 16.1579 | 21.566 | 3.5624 | 4.0118 | 17.4699 | 13.0304 | 17.3833 | 11.8708
2012-10-31 00:09 | 25.8869 | 39.0416 | 34.6219 | 38.9511 | 33.4662 | 51.6932 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1577 | 21.5958 | 3.5637 | 4.0115 | 17.4458 | 13.0261 | 17.3553 | 11.8704
2012-10-31 00:09 | 25.8854 | 39.0401 | 34.6046 | 38.9182 | 33.4647 | 51.6909 | 0.006766 | 0.32688 | 0.002212 | 48.3114 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1579 | 21.5863 | 3.5636 | 4.0115 | 17.4538 | 13.0183 | 17.3319 | 11.8784
2012-10-31 00:09 | 25.8749 | 39.0139 | 34.6217 | 38.9667 | 33.4266 | 51.6967 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.4982 | 8.0496 | 4.0103 | 16.1574 | 21.5798 | 3.564 | 4.0125 | 17.4341 | 13.0419 | 17.3869 | 11.8468
2012-10-31 00:09 | 25.8802 | 38.9917 | 34.6309 | 38.9366 | 33.4516 | 51.6788 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.1579 | 21.5971 | 3.5627 | 4.0122 | 17.3946 | 13.0338 | 17.3395 | 11.8545
2012-10-31 00:09 | 25.8862 | 39.0095 | 34.5659 | 38.9347 | 33.497 | 51.6955 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.158 | 21.559 | 3.5639 | 4.0122 | 17.4505 | 13.0069 | 17.3757 | 11.938
2012-10-31 00:09 | 25.8787 | 39.0098 | 34.6413 | 38.9784 | 33.4698 | 51.6926 | 0.006766 | 0.32686 | 0.002212 | 48.3093 | 0.49823 | 8.0503 | 4.0109 | 16.158 | 21.5635 | 3.5637 | 4.0131 | 17.4463 | 13.0778 | 17.4149 | 11.9063
2012-10-31 00:09 | 25.8749 | 39.069 | 34.6296 | 39.01 | 33.4581 | 51.6909 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49825 | 8.0507 | 4.0113 | 16.1581 | 21.5798 | 3.5636 | 4.0135 | 17.4892 | 13.0498 | 17.4302 | 11.8783
2012-10-31 00:09 | 25.8757 | 39.0147 | 34.658 | 38.9635 | 33.4708 | 51.6874 | 0.006766 | 0.3268 | 0.002211 | 48.3008 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1575 | 21.5725 | 3.5633 | 4.0124 | 17.4422 | 13.0855 | 17.391 | 11.8983
2012-10-31 00:09 | 25.8719 | 39.0384 | 34.6029 | 38.9519 | 33.463 | 51.6869 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.4982 | 8.0498 | 4.0104 | 16.1579 | 21.5527 | 3.5633 | 4.0126 | 17.4857 | 13.0502 | 17.3992 | 11.9103
2012-10-31 00:09 | 25.8742 | 39.0447 | 34.6368 | 38.9935 | 33.5127 | 51.6961 | 0.006769 | 0.3269 | 0.002213 | 48.2943 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0103 | 16.1578 | 21.5911 | 3.5639 | 4.0125 | 17.4536 | 13.0457 | 17.4024 | 11.9216
2012-10-31 00:09 | 25.8794 | 39.042 | 34.642 | 38.9909 | 33.5415 | 51.6857 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1575 | 21.6164 | 3.5632 | 4.0124 | 17.4256 | 13.0256 | 17.3745 | 11.9251
2012-10-31 00:09 | 25.8772 | 39.0516 | 34.7107 | 39.0044 | 33.5275 | 51.6926 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1575 | 21.6021 | 3.5637 | 4.0124 | 17.4495 | 13.1086 | 17.4023 | 11.9254
2012-10-31 00:09 | 25.8712 | 39.0495 | 34.685 | 38.9748 | 33.5294 | 51.7002 | 0.006769 | 0.32692 | 0.002213 | 48.2965 | 0.49818 | 8.0493 | 4.01 | 16.1574 | 21.5801 | 3.5642 | 4.0122 | 17.4694 | 13.1049 | 17.3947 | 11.9493
2012-10-31 00:09 | 25.8779 | 39.0877 | 34.6602 | 38.9657 | 33.5006 | 51.7013 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49822 | 8.05 | 4.0106 | 16.1576 | 21.5868 | 3.5643 | 4.0128 | 17.5009 | 13.0734 | 17.3789 | 11.9138
2012-10-31 00:09 | 25.8704 | 39.0448 | 34.696 | 38.9858 | 33.501 | 51.6978 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1579 | 21.5873 | 3.564 | 4.0123 | 17.4575 | 13.1087 | 17.3985 | 11.9137
2012-10-31 00:09 | 25.8734 | 39.0714 | 34.6754 | 39.0242 | 33.5631 | 51.7013 | 0.006766 | 0.32682 | 0.002211 | 48.303 | 0.4982 | 8.0496 | 4.0103 | 16.1574 | 21.5702 | 3.5643 | 4.0125 | 17.5012 | 13.1052 | 17.454 | 11.9929
2012-10-31 00:09 | 25.8727 | 39.0589 | 34.6905 | 39.0038 | 33.5467 | 51.6869 | 0.006766 | 0.32685 | 0.002211 | 48.3071 | 0.49821 | 8.05 | 4.0106 | 16.1578 | 21.5615 | 3.5633 | 4.0128 | 17.4974 | 13.129 | 17.4423 | 11.9852
2012-10-31 00:09 | 25.8689 | 39.0787 | 34.6906 | 39 | 33.5665 | 51.7071 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49814 | 8.049 | 4.0095 | 16.158 | 21.5858 | 3.5647 | 4.0117 | 17.4929 | 13.1048 | 17.4142 | 11.9807
2012-10-31 00:09 | 25.8742 | 39.0879 | 34.6998 | 38.9857 | 33.5482 | 51.7002 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49803 | 8.047 | 4.0076 | 16.1576 | 21.5831 | 3.5642 | 4.0098 | 17.5048 | 13.1167 | 17.4026 | 11.9651
2012-10-31 00:09 | 25.8832 | 39.0969 | 34.7167 | 39.0065 | 33.5493 | 51.6967 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49795 | 8.0456 | 4.0063 | 16.1575 | 21.6001 | 3.564 | 4.0085 | 17.4968 | 13.1166 | 17.4064 | 11.9492
2012-10-31 00:09 | 25.8787 | 39.0767 | 34.7241 | 39.0728 | 33.5527 | 51.7019 | 0.006738 | 0.32685 | 0.002202 | 48.5079 | 0.49789 | 8.0449 | 4.0054 | 16.1581 | 21.5996 | 3.5643 | 4.0076 | 17.4771 | 13.1245 | 17.4732 | 11.9531
2012-10-31 00:09 | 25.8712 | 39.0613 | 34.6732 | 39.0023 | 33.5452 | 51.6984 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49797 | 8.046 | 4.0067 | 16.1577 | 21.6122 | 3.5641 | 4.0089 | 17.4491 | 13.061 | 17.3901 | 11.933
2012-10-31 00:09 | 25.8809 | 39.0671 | 34.7499 | 39.0435 | 33.5943 | 51.6938 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49803 | 8.0473 | 4.0078 | 16.1582 | 21.5938 | 3.5638 | 4.01 | 17.4733 | 13.1561 | 17.4497 | 12.0005
2012-10-31 00:10 | 25.8794 | 39.1168 | 34.7603 | 39.0538 | 33.5849 | 51.7025 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1578 | 21.5843 | 3.5644 | 4.0113 | 17.5325 | 13.176 | 17.4695 | 12.0006
2012-10-31 00:10 | 25.8869 | 39.1085 | 34.7441 | 39.0298 | 33.6279 | 51.6932 | 0.006766 | 0.32683 | 0.002211 | 48.3051 | 0.49811 | 8.0485 | 4.0091 | 16.158 | 21.5757 | 3.5637 | 4.0113 | 17.5328 | 13.1684 | 17.4541 | 12.0522
2012-10-31 00:10 | 25.8764 | 39.1098 | 34.7336 | 39.0036 | 33.5661 | 51.695 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49815 | 8.049 | 4.0096 | 16.1579 | 21.5612 | 3.5639 | 4.0118 | 17.5486 | 13.1724 | 17.4424 | 12.0049
2012-10-31 00:10 | 25.8749 | 39.1044 | 34.736 | 39.01 | 33.5725 | 51.6984 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49813 | 8.0489 | 4.0094 | 16.1582 | 21.5477 | 3.5641 | 4.0116 | 17.5567 | 13.1883 | 17.4623 | 12.0248
2012-10-31 00:10 | 25.8862 | 39.0645 | 34.7237 | 39.096 | 33.5838 | 51.7059 | 0.006766 | 0.32685 | 0.002211 | 48.3071 | 0.49818 | 8.0492 | 4.0099 | 16.1573 | 21.6232 | 3.5646 | 4.0121 | 17.4413 | 13.1005 | 17.4728 | 11.9606
2012-10-31 00:10 | 25.8899 | 39.1194 | 34.7432 | 39.0368 | 33.6388 | 51.6932 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49818 | 8.0496 | 4.0102 | 16.158 | 21.5667 | 3.5637 | 4.0124 | 17.5527 | 13.1765 | 17.4701 | 12.0721
2012-10-31 00:10 | 25.8862 | 39.1472 | 34.7118 | 39.0291 | 33.5917 | 51.6978 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49809 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1582 | 21.559 | 3.564 | 4.011 | 17.5882 | 13.1528 | 17.4701 | 12.0327
2012-10-31 00:10 | 25.8891 | 39.0989 | 34.77 | 39.0556 | 33.5828 | 51.6898 | 0.006751 | 0.32686 | 0.002207 | 48.4167 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0086 | 16.1573 | 21.5097 | 3.5635 | 4.0108 | 17.5892 | 13.2603 | 17.5459 | 12.0731
2012-10-31 00:10 | 25.8884 | 39.0667 | 34.718 | 39.0707 | 33.5781 | 51.6938 | 0.006744 | 0.32688 | 0.002204 | 48.469 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1573 | 21.5973 | 3.5638 | 4.0107 | 17.4694 | 13.1207 | 17.4734 | 11.9808
2012-10-31 00:10 | 25.8936 | 39.131 | 34.7823 | 39.0483 | 33.607 | 51.7106 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49805 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1582 | 21.5824 | 3.5649 | 4.0103 | 17.5486 | 13.1999 | 17.4659 | 12.0246
2012-10-31 00:10 | 25.8891 | 39.095 | 34.77 | 39.0596 | 33.5867 | 51.6961 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49804 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1579 | 21.5659 | 3.5639 | 4.0101 | 17.5291 | 13.2041 | 17.4937 | 12.0208
2012-10-31 00:10 | 25.8944 | 39.1239 | 34.7595 | 39.0452 | 33.6275 | 51.6955 | 0.006744 | 0.32685 | 0.002204 | 48.4647 | 0.49795 | 8.0459 | 4.0065 | 16.158 | 21.5632 | 3.5639 | 4.0087 | 17.5607 | 13.1963 | 17.482 | 12.0643
2012-10-31 00:10 | 25.8974 | 39.1702 | 34.7585 | 39.0875 | 33.6148 | 51.7146 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49796 | 8.046 | 4.0065 | 16.1579 | 21.5341 | 3.5652 | 4.0087 | 17.6361 | 13.2244 | 17.5534 | 12.0807
2012-10-31 00:10 | 25.9026 | 39.1714 | 34.7637 | 39.1281 | 33.6318 | 51.6967 | 0.006751 | 0.32695 | 0.002207 | 48.4296 | 0.49805 | 8.0474 | 4.008 | 16.1578 | 21.5914 | 3.564 | 4.0102 | 17.58 | 13.1723 | 17.5367 | 12.0404
2012-10-31 00:10 | 25.9034 | 39.1526 | 34.7961 | 39.0975 | 33.6129 | 51.6759 | 0.006776 | 0.32689 | 0.002215 | 48.2423 | 0.49807 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1575 | 21.5762 | 3.5625 | 4.0104 | 17.5764 | 13.2199 | 17.5213 | 12.0367
2012-10-31 00:10 | 25.9034 | 39.1408 | 34.7882 | 39.1014 | 33.6365 | 51.7042 | 0.006776 | 0.32689 | 0.002215 | 48.2423 | 0.49811 | 8.0483 | 4.009 | 16.1577 | 21.6123 | 3.5645 | 4.0112 | 17.5285 | 13.1759 | 17.4891 | 12.0242
2012-10-31 00:10 | 25.8914 | 39.1288 | 34.7999 | 39.0776 | 33.5101 | 51.6973 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49813 | 8.0488 | 4.0093 | 16.158 | 21.6043 | 3.564 | 4.0115 | 17.5245 | 13.1956 | 17.4733 | 11.9058
2012-10-31 00:10 | 25.9041 | 39.1769 | 34.8007 | 39.106 | 33.5781 | 51.7025 | 0.006769 | 0.32695 | 0.002213 | 48.3008 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1576 | 21.637 | 3.5644 | 4.0115 | 17.5399 | 13.1637 | 17.469 | 11.9411
2012-10-31 00:10 | 25.9011 | 39.1463 | 34.7859 | 39.107 | 33.6066 | 51.6961 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49808 | 8.048 | 4.0085 | 16.158 | 21.634 | 3.5639 | 4.0107 | 17.5123 | 13.1519 | 17.473 | 11.9726
2012-10-31 00:10 | 25.9064 | 39.2067 | 34.7557 | 39.1005 | 33.6159 | 51.7077 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49802 | 8.0472 | 4.0077 | 16.1583 | 21.6153 | 3.5647 | 4.0099 | 17.5914 | 13.1404 | 17.4852 | 12.0006
2012-10-31 00:10 | 25.8929 | 39.1539 | 34.7974 | 39.0988 | 33.555 | 51.7059 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49804 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1578 | 21.6419 | 3.5646 | 4.0101 | 17.512 | 13.1555 | 17.4569 | 11.9131
2012-10-31 00:10 | 25.9108 | 39.1836 | 34.8035 | 39.1127 | 33.5729 | 51.7031 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.4981 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1579 | 21.6317 | 3.5644 | 4.0111 | 17.5519 | 13.1718 | 17.481 | 11.9412
2012-10-31 00:10 | 25.9019 | 39.1825 | 34.8458 | 39.1353 | 33.5561 | 51.7048 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49816 | 8.0493 | 4.0099 | 16.1581 | 21.6429 | 3.5645 | 4.0121 | 17.5396 | 13.2029 | 17.4924 | 11.9132
2012-10-31 00:10 | 25.8936 | 39.1388 | 34.7981 | 39.1349 | 33.5715 | 51.6996 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49821 | 8.0498 | 4.0104 | 16.1575 | 21.6145 | 3.5642 | 4.0126 | 17.5243 | 13.1836 | 17.5204 | 11.957
2012-10-31 00:10 | 25.9011 | 39.1857 | 34.7741 | 39.0873 | 33.6382 | 51.6938 | 0.006763 | 0.32682 | 0.00221 | 48.3244 | 0.49824 | 8.0504 | 4.0111 | 16.1578 | 21.6421 | 3.5638 | 4.0133 | 17.5436 | 13.132 | 17.4452 | 11.9961
2012-10-31 00:10 | 25.9034 | 39.1722 | 34.8197 | 39.0975 | 33.6326 | 51.6886 | 0.006769 | 0.32693 | 0.002213 | 48.2986 | 0.49819 | 8.0499 | 4.0104 | 16.1583 | 21.6243 | 3.5634 | 4.0126 | 17.5479 | 13.1954 | 17.4732 | 12.0083
2012-10-31 00:10 | 25.9011 | 39.1739 | 34.8096 | 39.1424 | 33.5829 | 51.71 | 0.006766 | 0.32688 | 0.002212 | 48.3114 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.1579 | 21.622 | 3.5649 | 4.0122 | 17.5519 | 13.1876 | 17.5204 | 11.9609
2012-10-31 00:11 | 25.8974 | 39.1938 | 34.8059 | 39.119 | 33.6029 | 51.7013 | 0.006747 | 0.32693 | 0.002206 | 48.4561 | 0.49814 | 8.0491 | 4.0096 | 16.1582 | 21.6584 | 3.5643 | 4.0118 | 17.5354 | 13.1475 | 17.4606 | 11.9445
2012-10-31 00:11 | 25.8959 | 39.1805 | 34.832 | 39.1844 | 33.5935 | 51.6886 | 0.006741 | 0.3269 | 0.002204 | 48.4949 | 0.49816 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1575 | 21.6569 | 3.5634 | 4.0119 | 17.5236 | 13.1751 | 17.5275 | 11.9366
2012-10-31 00:11 | 25.9011 | 39.2171 | 34.8017 | 39.1109 | 33.6027 | 51.6955 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49818 | 8.0497 | 4.0102 | 16.1583 | 21.7584 | 3.5639 | 4.0124 | 17.4587 | 13.0433 | 17.3525 | 11.8443
2012-10-31 00:11 | 25.8959 | 39.1451 | 34.8635 | 39.1372 | 33.6803 | 51.7059 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49818 | 8.05 | 4.0103 | 16.1587 | 21.677 | 3.5646 | 4.0125 | 17.4681 | 13.1865 | 17.4602 | 12.0033
2012-10-31 00:11 | 25.9004 | 39.1574 | 34.9035 | 39.1496 | 33.6335 | 51.6938 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.1579 | 21.6654 | 3.5638 | 4.0122 | 17.492 | 13.2381 | 17.4842 | 11.9681
2012-10-31 00:11 | 25.9034 | 39.2155 | 34.8513 | 39.1958 | 33.6563 | 51.6932 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49822 | 8.05 | 4.0107 | 16.1576 | 21.6765 | 3.5637 | 4.0129 | 17.539 | 13.1748 | 17.5193 | 11.9798
2012-10-31 00:11 | 25.8921 | 39.2121 | 34.8479 | 39.1609 | 33.6173 | 51.7059 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49822 | 8.0501 | 4.0107 | 16.1578 | 21.6852 | 3.5646 | 4.0129 | 17.5269 | 13.1627 | 17.4757 | 11.9321
2012-10-31 00:11 | 25.8929 | 39.2325 | 34.8723 | 39.1539 | 33.5905 | 51.7048 | 0.006744 | 0.32686 | 0.002204 | 48.4669 | 0.49823 | 8.0503 | 4.011 | 16.1578 | 21.7021 | 3.5645 | 4.0132 | 17.5304 | 13.1702 | 17.4518 | 11.8884
2012-10-31 00:11 | 25.8936 | 39.1939 | 34.8612 | 39.1428 | 33.6504 | 51.7036 | 0.006747 | 0.32683 | 0.002205 | 48.4411 | 0.49819 | 8.0499 | 4.0104 | 16.1583 | 21.6947 | 3.5644 | 4.0126 | 17.4992 | 13.1665 | 17.4481 | 11.9557
2012-10-31 00:11 | 25.8884 | 39.2556 | 34.8205 | 39.2044 | 33.6334 | 51.7077 | 0.006747 | 0.32692 | 0.002206 | 48.454 | 0.49822 | 8.0503 | 4.0108 | 16.1581 | 21.6574 | 3.5647 | 4.013 | 17.5982 | 13.1631 | 17.547 | 11.976
2012-10-31 00:11 | 25.8884 | 39.169 | 34.8363 | 39.169 | 33.6847 | 51.7071 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49821 | 8.05 | 4.0106 | 16.158 | 21.6935 | 3.5647 | 4.0128 | 17.4755 | 13.1428 | 17.4755 | 11.9912
2012-10-31 00:11 | 25.8869 | 39.1793 | 34.8427 | 39.1911 | 33.6398 | 51.7036 | 0.006747 | 0.32696 | 0.002206 | 48.4604 | 0.49822 | 8.05 | 4.0106 | 16.1576 | 21.7081 | 3.5644 | 4.0128 | 17.4712 | 13.1346 | 17.483 | 11.9317
2012-10-31 00:11 | 25.8951 | 39.2072 | 34.8627 | 39.1718 | 33.6677 | 51.7065 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49816 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1578 | 21.7083 | 3.5646 | 4.0119 | 17.4989 | 13.1544 | 17.4635 | 11.9594
2012-10-31 00:11 | 25.8854 | 39.1936 | 34.8924 | 39.166 | 33.7093 | 51.7083 | 0.006776 | 0.32689 | 0.002215 | 48.2423 | 0.49812 | 8.0487 | 4.0092 | 16.158 | 21.6785 | 3.5648 | 4.0114 | 17.5151 | 13.2139 | 17.4875 | 12.0308
2012-10-31 00:11 | 25.8929 | 39.2207 | 34.8408 | 39.1932 | 33.6458 | 51.7002 | 0.006738 | 0.32686 | 0.002202 | 48.5101 | 0.4981 | 8.0482 | 4.0088 | 16.158 | 21.7181 | 3.5642 | 4.011 | 17.5026 | 13.1227 | 17.4751 | 11.9277
2012-10-31 00:11 | 25.8876 | 39.239 | 34.8867 | 39.1761 | 33.6365 | 51.6932 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49811 | 8.0487 | 4.0091 | 16.1585 | 21.7168 | 3.5637 | 4.0113 | 17.5222 | 13.1699 | 17.4593 | 11.9197
2012-10-31 00:11 | 25.8839 | 39.2432 | 34.9264 | 39.2393 | 33.6841 | 51.71 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49813 | 8.0489 | 4.0094 | 16.1581 | 21.7091 | 3.5649 | 4.0116 | 17.5341 | 13.2173 | 17.5302 | 11.975
2012-10-31 00:11 | 25.8891 | 39.2248 | 34.8606 | 39.2169 | 33.6617 | 51.7042 | 0.006751 | 0.32682 | 0.002206 | 48.4103 | 0.49815 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1579 | 21.7143 | 3.5645 | 4.0119 | 17.5105 | 13.1463 | 17.5026 | 11.9474
2012-10-31 00:11 | 25.8817 | 39.2371 | 34.8966 | 39.2017 | 33.678 | 51.7031 | 0.006773 | 0.32688 | 0.002214 | 48.2615 | 0.49816 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1577 | 21.6909 | 3.5644 | 4.012 | 17.5462 | 13.2057 | 17.5108 | 11.9871
2012-10-31 00:11 | 25.8944 | 39.2616 | 34.9054 | 39.1868 | 33.7104 | 51.6967 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49819 | 8.0496 | 4.0102 | 16.1577 | 21.7156 | 3.564 | 4.0124 | 17.546 | 13.1898 | 17.4712 | 11.9948
2012-10-31 00:11 | 25.8772 | 39.2483 | 34.9039 | 39.2011 | 33.5867 | 51.699 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1576 | 21.6864 | 3.5641 | 4.0123 | 17.5619 | 13.2175 | 17.5147 | 11.9003
2012-10-31 00:11 | 25.8891 | 39.2366 | 34.8882 | 39.2169 | 33.638 | 51.7036 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49817 | 8.0494 | 4.01 | 16.1578 | 21.7023 | 3.5644 | 4.0122 | 17.5343 | 13.1859 | 17.5146 | 11.9357
2012-10-31 00:11 | 25.8817 | 39.2646 | 34.8887 | 39.2253 | 33.6503 | 51.7152 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.49818 | 8.0498 | 4.0103 | 16.1583 | 21.7189 | 3.5652 | 4.0125 | 17.5457 | 13.1698 | 17.5064 | 11.9314
2012-10-31 00:11 | 25.8802 | 39.2316 | 34.8951 | 39.2198 | 33.6725 | 51.7135 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49819 | 8.0497 | 4.0102 | 16.1579 | 21.7054 | 3.5651 | 4.0125 | 17.5262 | 13.1897 | 17.5144 | 11.9671
2012-10-31 00:11 | 25.8772 | 39.2562 | 34.9158 | 39.209 | 33.705 | 51.7077 | 0.006763 | 0.32698 | 0.002211 | 48.3478 | 0.49821 | 8.0497 | 4.0104 | 16.1573 | 21.7465 | 3.5647 | 4.0126 | 17.5097 | 13.1693 | 17.4625 | 11.9585
2012-10-31 00:11 | 25.8787 | 39.2301 | 34.8581 | 39.1947 | 33.7144 | 51.6973 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49821 | 8.0502 | 4.0107 | 16.1581 | 21.6999 | 3.564 | 4.0129 | 17.5302 | 13.1582 | 17.4948 | 12.0145
2012-10-31 00:11 | 25.8824 | 39.2378 | 34.8894 | 39.2378 | 33.7063 | 51.6903 | 0.006751 | 0.32696 | 0.002207 | 48.4316 | 0.49816 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1578 | 21.7357 | 3.5635 | 4.012 | 17.5021 | 13.1537 | 17.5021 | 11.9706
2012-10-31 00:11 | 25.8862 | 39.2612 | 34.909 | 39.218 | 33.6903 | 51.7013 | 0.006747 | 0.3269 | 0.002206 | 48.4518 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1576 | 21.6873 | 3.5643 | 4.0114 | 17.5739 | 13.2217 | 17.5307 | 12.003
2012-10-31 00:12 | 25.8802 | 39.2474 | 34.8715 | 39.2592 | 33.637 | 51.7048 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49808 | 8.0481 | 4.0086 | 16.1582 | 21.6693 | 3.5645 | 4.0108 | 17.5781 | 13.2022 | 17.5899 | 11.9677
2012-10-31 00:12 | 25.8749 | 39.2342 | 34.8898 | 39.2303 | 33.7303 | 51.7094 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49806 | 8.0477 | 4.0083 | 16.158 | 21.6881 | 3.5648 | 4.0105 | 17.5461 | 13.2017 | 17.5422 | 12.0422
2012-10-31 00:12 | 25.8802 | 39.2474 | 34.8951 | 39.2631 | 33.6804 | 51.695 | 0.006747 | 0.3269 | 0.002206 | 48.4518 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1577 | 21.6773 | 3.5639 | 4.0109 | 17.5701 | 13.2178 | 17.5858 | 12.0031
2012-10-31 00:12 | 25.8734 | 39.2406 | 34.8804 | 39.2484 | 33.6973 | 51.7031 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.49811 | 8.0484 | 4.0089 | 16.158 | 21.6665 | 3.5644 | 4.0111 | 17.5741 | 13.2139 | 17.5819 | 12.0308
2012-10-31 00:12 | 25.8697 | 39.2133 | 34.8925 | 39.2526 | 33.7133 | 51.71 | 0.006751 | 0.32688 | 0.002207 | 48.4188 | 0.49808 | 8.048 | 4.0085 | 16.158 | 21.6508 | 3.5649 | 4.0107 | 17.5625 | 13.2417 | 17.6018 | 12.0625
2012-10-31 00:12 | 25.8787 | 39.2577 | 34.8897 | 39.2537 | 33.6828 | 51.6978 | 0.006738 | 0.32689 | 0.002203 | 48.5144 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1578 | 21.6518 | 3.564 | 4.0106 | 17.6059 | 13.2379 | 17.6019 | 12.031
2012-10-31 00:12 | 25.8869 | 39.2737 | 34.8782 | 39.2659 | 33.6437 | 51.7025 | 0.00676 | 0.32698 | 0.00221 | 48.3692 | 0.49799 | 8.0466 | 4.0071 | 16.158 | 21.692 | 3.5644 | 4.0093 | 17.5817 | 13.1862 | 17.5739 | 11.9517
2012-10-31 00:12 | 25.8832 | 39.3212 | 34.9297 | 39.2425 | 33.6755 | 51.7094 | 0.006757 | 0.32686 | 0.002209 | 48.3737 | 0.49798 | 8.0463 | 4.0069 | 16.1578 | 21.6683 | 3.5648 | 4.0091 | 17.6529 | 13.2614 | 17.5742 | 12.0072
2012-10-31 00:12 | 25.8914 | 39.3097 | 34.8945 | 39.2664 | 33.6955 | 51.7059 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49799 | 8.0466 | 4.0071 | 16.1581 | 21.6364 | 3.5646 | 4.0094 | 17.6733 | 13.2581 | 17.63 | 12.0591
2012-10-31 00:12 | 25.8824 | 39.3322 | 34.9013 | 39.3046 | 33.7023 | 51.7088 | 0.006744 | 0.32688 | 0.002204 | 48.469 | 0.49806 | 8.0477 | 4.0082 | 16.1582 | 21.6514 | 3.5648 | 4.0104 | 17.6808 | 13.2499 | 17.6532 | 12.0509
2012-10-31 00:12 | 25.8794 | 39.2898 | 34.9377 | 39.2387 | 33.6875 | 51.7088 | 0.006738 | 0.32686 | 0.002202 | 48.5101 | 0.49806 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1578 | 21.6565 | 3.5648 | 4.0104 | 17.6333 | 13.2812 | 17.5822 | 12.031
2012-10-31 00:12 | 25.8787 | 39.3403 | 34.9094 | 39.2419 | 33.7026 | 51.7111 | 0.006757 | 0.32696 | 0.002209 | 48.3886 | 0.498 | 8.0466 | 4.0071 | 16.1579 | 21.6598 | 3.565 | 4.0094 | 17.6805 | 13.2496 | 17.5821 | 12.0428
2012-10-31 00:12 | 25.8876 | 39.302 | 34.8986 | 39.3216 | 33.7115 | 51.7019 | 0.006744 | 0.3268 | 0.002204 | 48.4583 | 0.49796 | 8.046 | 4.0066 | 16.158 | 21.6446 | 3.5643 | 4.0088 | 17.6574 | 13.254 | 17.677 | 12.0669
2012-10-31 00:12 | 25.8779 | 39.3198 | 34.9283 | 39.2962 | 33.7175 | 51.7106 | 0.006763 | 0.32692 | 0.002211 | 48.3393 | 0.49799 | 8.0466 | 4.0071 | 16.1582 | 21.675 | 3.5649 | 4.0093 | 17.6448 | 13.2533 | 17.6212 | 12.0425
2012-10-31 00:12 | 25.8802 | 39.3418 | 34.9148 | 39.271 | 33.6962 | 51.7088 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0078 | 16.1576 | 21.6573 | 3.5648 | 4.01 | 17.6845 | 13.2575 | 17.6137 | 12.0389
2012-10-31 00:12 | 25.8794 | 39.3174 | 34.9061 | 39.278 | 33.723 | 51.7077 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49808 | 8.0481 | 4.0086 | 16.1583 | 21.6765 | 3.5647 | 4.0108 | 17.6409 | 13.2296 | 17.6015 | 12.0465
2012-10-31 00:12 | 25.8742 | 39.3043 | 34.9009 | 39.2453 | 33.6349 | 51.7106 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1578 | 21.6112 | 3.5649 | 4.0113 | 17.6931 | 13.2897 | 17.6341 | 12.0237
2012-10-31 00:12 | 25.8764 | 39.3065 | 34.8913 | 39.2908 | 33.6371 | 51.6955 | 0.006744 | 0.3269 | 0.002205 | 48.4733 | 0.4981 | 8.0484 | 4.0089 | 16.1582 | 21.6013 | 3.5639 | 4.0111 | 17.7052 | 13.29 | 17.6895 | 12.0358
2012-10-31 00:12 | 25.8847 | 39.2912 | 34.9193 | 39.3148 | 33.6573 | 51.6978 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49808 | 8.0479 | 4.0085 | 16.1578 | 21.6297 | 3.564 | 4.0107 | 17.6615 | 13.2896 | 17.6851 | 12.0276
2012-10-31 00:12 | 25.8914 | 39.353 | 34.9181 | 39.2782 | 33.7074 | 51.6892 | 0.006751 | 0.32699 | 0.002208 | 48.4359 | 0.498 | 8.0467 | 4.0073 | 16.1579 | 21.6685 | 3.5635 | 4.0095 | 17.6845 | 13.2496 | 17.6097 | 12.0389
2012-10-31 00:12 | 25.8824 | 39.3755 | 34.9249 | 39.281 | 33.6984 | 51.7059 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49795 | 8.0459 | 4.0064 | 16.1579 | 21.6434 | 3.5646 | 4.0087 | 17.7321 | 13.2815 | 17.6376 | 12.055
2012-10-31 00:12 | 25.8847 | 39.3109 | 34.9154 | 39.3345 | 33.7283 | 51.7129 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49797 | 8.0462 | 4.0067 | 16.1581 | 21.7019 | 3.5651 | 4.0089 | 17.609 | 13.2135 | 17.6326 | 12.0264
2012-10-31 00:12 | 25.8824 | 39.3322 | 34.8697 | 39.2732 | 33.7063 | 51.6944 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49799 | 8.0466 | 4.0071 | 16.1582 | 21.6595 | 3.5638 | 4.0093 | 17.6727 | 13.2102 | 17.6137 | 12.0468
2012-10-31 00:12 | 25.8899 | 39.379 | 34.9245 | 39.3003 | 33.7177 | 51.7031 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49801 | 8.0469 | 4.0075 | 16.1581 | 21.679 | 3.5644 | 4.0097 | 17.7 | 13.2455 | 17.6213 | 12.0387
2012-10-31 00:12 | 25.8787 | 39.3324 | 34.8936 | 39.3206 | 33.742 | 51.6955 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49808 | 8.048 | 4.0086 | 16.1579 | 21.6518 | 3.5639 | 4.0108 | 17.6806 | 13.2418 | 17.6688 | 12.0902
2012-10-31 00:12 | 25.8794 | 39.341 | 34.9259 | 39.3213 | 33.7861 | 51.7083 | 0.006763 | 0.32696 | 0.002211 | 48.3457 | 0.49812 | 8.0486 | 4.0092 | 16.1579 | 21.6364 | 3.5648 | 4.0114 | 17.7046 | 13.2895 | 17.6849 | 12.1497
2012-10-31 00:13 | 25.8742 | 39.3555 | 34.9483 | 39.324 | 33.7651 | 51.7083 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49813 | 8.0488 | 4.0093 | 16.158 | 21.6473 | 3.5648 | 4.0115 | 17.7082 | 13.301 | 17.6767 | 12.1178
2012-10-31 00:13 | 25.8824 | 39.3676 | 34.917 | 39.3046 | 33.8088 | 51.7031 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49816 | 8.049 | 4.0097 | 16.1576 | 21.6434 | 3.5644 | 4.0119 | 17.7242 | 13.2736 | 17.6612 | 12.1654
2012-10-31 00:13 | 25.8839 | 39.3888 | 34.9856 | 39.3297 | 33.8103 | 51.7048 | 0.006763 | 0.32695 | 0.002211 | 48.3436 | 0.49818 | 8.0496 | 4.0101 | 16.1579 | 21.6329 | 3.5645 | 4.0123 | 17.7559 | 13.3527 | 17.6968 | 12.1774
2012-10-31 00:13 | 25.8802 | 39.3654 | 34.9897 | 39.3418 | 33.7632 | 51.7048 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49813 | 8.0488 | 4.0094 | 16.1581 | 21.6452 | 3.5645 | 4.0116 | 17.7202 | 13.3445 | 17.6966 | 12.118
2012-10-31 00:13 | 25.8779 | 39.3906 | 34.9441 | 39.3434 | 33.7136 | 51.7013 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0095 | 16.1578 | 21.671 | 3.5643 | 4.0117 | 17.7196 | 13.2731 | 17.6724 | 12.0426
2012-10-31 00:13 | 25.8749 | 39.3522 | 34.9529 | 39.2696 | 33.679 | 51.7088 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49815 | 8.049 | 4.0096 | 16.1579 | 21.656 | 3.5648 | 4.0118 | 17.6962 | 13.2969 | 17.6136 | 12.023
2012-10-31 00:13 | 25.8817 | 39.363 | 34.9163 | 39.3354 | 33.6858 | 51.6984 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1578 | 21.6628 | 3.5641 | 4.0113 | 17.7002 | 13.2535 | 17.6726 | 12.023
2012-10-31 00:13 | 25.8854 | 39.3667 | 34.9595 | 39.3548 | 33.7369 | 51.7031 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49811 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1577 | 21.6705 | 3.5644 | 4.0111 | 17.6962 | 13.289 | 17.6843 | 12.0664
2012-10-31 00:13 | 25.8779 | 39.3473 | 34.9401 | 39.308 | 33.7688 | 51.7065 | 0.006766 | 0.32688 | 0.002212 | 48.3114 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1577 | 21.6389 | 3.5646 | 4.0115 | 17.7084 | 13.3012 | 17.6691 | 12.1299
2012-10-31 00:13 | 25.8862 | 39.3596 | 34.98 | 39.3675 | 33.7692 | 51.6967 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49808 | 8.0479 | 4.0085 | 16.158 | 21.6593 | 3.564 | 4.0107 | 17.7003 | 13.3207 | 17.7082 | 12.1099
2012-10-31 00:13 | 25.8847 | 39.3581 | 34.9469 | 39.2951 | 33.7638 | 51.7065 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49795 | 8.0458 | 4.0064 | 16.1578 | 21.6578 | 3.5646 | 4.0086 | 17.7003 | 13.2891 | 17.6373 | 12.106
2012-10-31 00:13 | 25.8876 | 39.3964 | 34.9932 | 39.3295 | 33.7312 | 51.7071 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.4979 | 8.045 | 4.0056 | 16.1579 | 21.6807 | 3.5647 | 4.0078 | 17.7157 | 13.3125 | 17.6488 | 12.0505
2012-10-31 00:13 | 25.8824 | 39.34 | 34.9486 | 39.3282 | 33.7339 | 51.7007 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49798 | 8.0464 | 4.007 | 16.1581 | 21.6595 | 3.5642 | 4.0092 | 17.6805 | 13.2891 | 17.6687 | 12.0744
2012-10-31 00:13 | 25.8921 | 39.3812 | 34.9859 | 39.3694 | 33.7751 | 51.7048 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49809 | 8.048 | 4.0086 | 16.1579 | 21.6531 | 3.5645 | 4.0108 | 17.7281 | 13.3328 | 17.7163 | 12.122
2012-10-31 00:13 | 25.8929 | 39.3663 | 35.0103 | 39.3584 | 33.8035 | 51.7088 | 0.006763 | 0.32692 | 0.002211 | 48.3393 | 0.49822 | 8.0499 | 4.0106 | 16.1573 | 21.674 | 3.5648 | 4.0128 | 17.6923 | 13.3363 | 17.6844 | 12.1295
2012-10-31 00:13 | 25.8974 | 39.4101 | 35.003 | 39.3393 | 33.7962 | 51.71 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49818 | 8.0497 | 4.0102 | 16.1581 | 21.6303 | 3.5649 | 4.0124 | 17.7798 | 13.3727 | 17.709 | 12.1659
2012-10-31 00:14 | 25.8959 | 39.3811 | 34.9739 | 39.3929 | 33.7908 | 51.7025 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49809 | 8.048 | 4.0086 | 16.1579 | 21.6649 | 3.5644 | 4.0108 | 17.7162 | 13.309 | 17.728 | 12.1259
2012-10-31 00:14 | 25.8981 | 39.399 | 35.0313 | 39.3675 | 33.8245 | 51.7059 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49808 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1574 | 21.6351 | 3.5646 | 4.0106 | 17.7639 | 13.3962 | 17.7324 | 12.1894
2012-10-31 00:14 | 25.8974 | 39.3983 | 34.9833 | 39.3865 | 33.7923 | 51.7071 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49808 | 8.048 | 4.0085 | 16.1581 | 21.6705 | 3.5647 | 4.0107 | 17.7278 | 13.3128 | 17.716 | 12.1218
2012-10-31 00:14 | 25.8996 | 39.4595 | 34.9658 | 39.3848 | 33.755 | 51.7117 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49809 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1581 | 21.6406 | 3.565 | 4.0109 | 17.8189 | 13.3252 | 17.7442 | 12.1144
2012-10-31 00:14 | 25.8981 | 39.3675 | 34.9998 | 39.3754 | 33.793 | 51.7129 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49813 | 8.049 | 4.0095 | 16.1583 | 21.6391 | 3.5651 | 4.0117 | 17.7284 | 13.3607 | 17.7363 | 12.1539
2012-10-31 00:14 | 25.8981 | 39.4462 | 34.9682 | 39.4108 | 33.7811 | 51.6955 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1579 | 21.619 | 3.5639 | 4.0115 | 17.8272 | 13.3492 | 17.7918 | 12.1621
2012-10-31 00:14 | 25.8944 | 39.3914 | 35 | 39.3993 | 33.805 | 51.7025 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1576 | 21.6474 | 3.5644 | 4.012 | 17.744 | 13.3526 | 17.7519 | 12.1576
2012-10-31 00:14 | 25.8944 | 39.4268 | 35 | 39.3914 | 33.805 | 51.7077 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0095 | 16.1578 | 21.6193 | 3.5647 | 4.0117 | 17.8075 | 13.3807 | 17.7721 | 12.1857
2012-10-31 00:14 | 25.8959 | 39.3653 | 34.9897 | 39.389 | 33.8026 | 51.7123 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1577 | 21.6449 | 3.565 | 4.0121 | 17.7204 | 13.3448 | 17.7441 | 12.1577
2012-10-31 00:14 | 25.9019 | 39.4382 | 35.0075 | 39.4028 | 33.8402 | 51.7065 | 0.006744 | 0.32692 | 0.002205 | 48.4755 | 0.49813 | 8.0489 | 4.0094 | 16.1582 | 21.6268 | 3.5646 | 4.0116 | 17.8114 | 13.3807 | 17.776 | 12.2134
2012-10-31 00:14 | 25.8981 | 39.4305 | 34.9879 | 39.3833 | 33.8442 | 51.71 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49818 | 8.0495 | 4.0101 | 16.1577 | 21.6551 | 3.5649 | 4.0123 | 17.7754 | 13.3328 | 17.7282 | 12.1891
2012-10-31 00:14 | 25.9019 | 39.45 | 35.0114 | 39.3832 | 33.8441 | 51.7117 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.4982 | 8.0496 | 4.0103 | 16.1575 | 21.675 | 3.565 | 4.0125 | 17.775 | 13.3364 | 17.7082 | 12.1691
2012-10-31 00:14 | 25.8959 | 39.4598 | 35.0252 | 39.389 | 33.8302 | 51.7094 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49816 | 8.0491 | 4.0098 | 16.1576 | 21.6489 | 3.5648 | 4.012 | 17.8109 | 13.3763 | 17.7401 | 12.1813
2012-10-31 00:14 | 25.9041 | 39.4168 | 35.0531 | 39.405 | 33.8069 | 51.7106 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49816 | 8.0491 | 4.0097 | 16.1577 | 21.6772 | 3.5649 | 4.0119 | 17.7396 | 13.3759 | 17.7278 | 12.1297
2012-10-31 00:14 | 25.8974 | 39.418 | 35.0582 | 39.4377 | 33.812 | 51.7013 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49815 | 8.0488 | 4.0095 | 16.1573 | 21.6223 | 3.5643 | 4.0117 | 17.7957 | 13.4359 | 17.8154 | 12.1897
2012-10-31 00:14 | 25.8959 | 39.4558 | 35.0291 | 39.4126 | 33.8578 | 51.6996 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49817 | 8.0491 | 4.0098 | 16.1576 | 21.6369 | 3.5642 | 4.012 | 17.8189 | 13.3922 | 17.7757 | 12.2209
2012-10-31 00:14 | 25.9041 | 39.4758 | 35.0097 | 39.4837 | 33.866 | 51.7007 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49816 | 8.0494 | 4.0099 | 16.1583 | 21.6611 | 3.5642 | 4.0121 | 17.8147 | 13.3486 | 17.8226 | 12.2049
2012-10-31 00:14 | 25.8944 | 39.4976 | 35 | 39.4347 | 33.805 | 51.7198 | 0.006744 | 0.32689 | 0.002205 | 48.4712 | 0.49817 | 8.0493 | 4.0099 | 16.1577 | 21.6273 | 3.5656 | 4.0121 | 17.8703 | 13.3727 | 17.8074 | 12.1777
2012-10-31 00:14 | 25.8951 | 39.4708 | 35.0086 | 39.459 | 33.8294 | 51.7169 | 0.006741 | 0.32688 | 0.002203 | 48.4906 | 0.49817 | 8.0493 | 4.01 | 16.1578 | 21.616 | 3.5654 | 4.0122 | 17.8548 | 13.3926 | 17.843 | 12.2134
2012-10-31 00:14 | 25.8989 | 39.4313 | 35.0479 | 39.4392 | 33.7819 | 51.7187 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49817 | 8.049 | 4.0097 | 16.1573 | 21.6359 | 3.5655 | 4.0119 | 17.7954 | 13.412 | 17.8033 | 12.146
2012-10-31 00:14 | 25.8974 | 39.4691 | 35.0345 | 39.4534 | 33.8238 | 51.7158 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49811 | 8.0486 | 4.0091 | 16.1581 | 21.6143 | 3.5653 | 4.0113 | 17.8548 | 13.4202 | 17.8391 | 12.2095
2012-10-31 00:14 | 25.9011 | 39.461 | 35.0343 | 39.4728 | 33.796 | 51.7129 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49812 | 8.0484 | 4.0091 | 16.1577 | 21.63 | 3.5651 | 4.0113 | 17.831 | 13.4043 | 17.8428 | 12.166
2012-10-31 00:14 | 25.8906 | 39.4623 | 35.0317 | 39.4505 | 33.8091 | 51.7065 | 0.006747 | 0.32686 | 0.002205 | 48.4454 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1576 | 21.6356 | 3.5646 | 4.012 | 17.8267 | 13.3961 | 17.8149 | 12.1735
2012-10-31 00:14 | 25.8981 | 39.4974 | 35.0037 | 39.4816 | 33.8403 | 51.7135 | 0.006744 | 0.32693 | 0.002205 | 48.4776 | 0.49817 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1576 | 21.6391 | 3.5651 | 4.012 | 17.8583 | 13.3646 | 17.8425 | 12.2012
2012-10-31 00:14 | 25.8974 | 39.4809 | 35.0148 | 39.418 | 33.8435 | 51.721 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49812 | 8.0484 | 4.0091 | 16.1576 | 21.6504 | 3.5656 | 4.0113 | 17.8305 | 13.3644 | 17.7676 | 12.1931
2012-10-31 00:14 | 25.8944 | 39.4819 | 35.0552 | 39.474 | 33.8366 | 51.7146 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.4981 | 8.0483 | 4.0088 | 16.1581 | 21.6554 | 3.5652 | 4.011 | 17.8265 | 13.3998 | 17.8186 | 12.1812
2012-10-31 00:15 | 25.8899 | 39.4892 | 34.9916 | 39.4616 | 33.8479 | 51.7013 | 0.006766 | 0.32696 | 0.002212 | 48.3243 | 0.49806 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1581 | 21.6429 | 3.5643 | 4.0105 | 17.8463 | 13.3487 | 17.8187 | 12.205
2012-10-31 00:15 | 25.8936 | 39.4653 | 35.0229 | 39.4063 | 33.8831 | 51.7106 | 0.006738 | 0.32689 | 0.002203 | 48.5144 | 0.49808 | 8.0479 | 4.0085 | 16.1578 | 21.5784 | 3.5649 | 4.0107 | 17.8869 | 13.4445 | 17.8279 | 12.3047
2012-10-31 00:15 | 25.8929 | 39.5 | 35.0222 | 39.4764 | 33.8509 | 51.7106 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.498 | 8.0465 | 4.0071 | 16.1576 | 21.6178 | 3.5649 | 4.0093 | 17.8822 | 13.4044 | 17.8586 | 12.2331
2012-10-31 00:15 | 25.8921 | 39.5268 | 35.0687 | 39.452 | 33.8974 | 51.7152 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49798 | 8.0463 | 4.0069 | 16.158 | 21.6491 | 3.5652 | 4.0091 | 17.8777 | 13.4196 | 17.8029 | 12.2483
2012-10-31 00:15 | 25.8906 | 39.4977 | 35.0317 | 39.4505 | 33.8683 | 51.7163 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49808 | 8.0479 | 4.0085 | 16.1578 | 21.5915 | 3.5653 | 4.0107 | 17.9062 | 13.4402 | 17.859 | 12.2768
2012-10-31 00:15 | 25.8914 | 39.5143 | 35.0364 | 39.4749 | 33.8257 | 51.7071 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49805 | 8.0474 | 4.008 | 16.1577 | 21.6564 | 3.5647 | 4.0102 | 17.8579 | 13.38 | 17.8185 | 12.1693
2012-10-31 00:15 | 25.8787 | 39.5212 | 35.0356 | 39.4819 | 33.8051 | 51.7175 | 0.006751 | 0.32688 | 0.002207 | 48.4188 | 0.49811 | 8.0484 | 4.009 | 16.1579 | 21.6638 | 3.5654 | 4.0112 | 17.8574 | 13.3718 | 17.8181 | 12.1413
2012-10-31 00:15 | 25.8869 | 39.5255 | 35.0359 | 39.4744 | 33.833 | 51.7106 | 0.006754 | 0.32685 | 0.002208 | 48.393 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1575 | 21.6479 | 3.5649 | 4.0111 | 17.8776 | 13.388 | 17.8265 | 12.1851
2012-10-31 00:15 | 25.8862 | 39.5209 | 35.0273 | 39.454 | 33.86 | 51.7117 | 0.006751 | 0.32686 | 0.002207 | 48.4167 | 0.49811 | 8.0485 | 4.009 | 16.1579 | 21.6713 | 3.565 | 4.0113 | 17.8496 | 13.356 | 17.7827 | 12.1887
2012-10-31 00:15 | 25.8839 | 39.5146 | 35.0329 | 39.4674 | 33.8379 | 51.7059 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49808 | 8.048 | 4.0086 | 16.1579 | 21.6489 | 3.5646 | 4.0108 | 17.8657 | 13.384 | 17.8185 | 12.189
2012-10-31 00:15 | 25.8854 | 39.5437 | 35.062 | 39.4729 | 33.8513 | 51.7129 | 0.006751 | 0.32683 | 0.002206 | 48.4124 | 0.49811 | 8.0483 | 4.009 | 16.1576 | 21.6183 | 3.5651 | 4.0112 | 17.9254 | 13.4437 | 17.8546 | 12.233
2012-10-31 00:15 | 25.8847 | 39.5194 | 35.0297 | 39.484 | 33.8782 | 51.7111 | 0.006769 | 0.3269 | 0.002213 | 48.2943 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1575 | 21.6257 | 3.565 | 4.011 | 17.8937 | 13.404 | 17.8583 | 12.2525
2012-10-31 00:15 | 25.8794 | 39.5101 | 35.0993 | 39.4551 | 33.8768 | 51.7117 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1575 | 21.6123 | 3.565 | 4.0114 | 17.8978 | 13.487 | 17.8428 | 12.2645
2012-10-31 00:15 | 25.8832 | 39.5336 | 35.0203 | 39.4667 | 33.853 | 51.714 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.49809 | 8.048 | 4.0086 | 16.1579 | 21.6001 | 3.5652 | 4.0108 | 17.9335 | 13.4202 | 17.8666 | 12.2529
2012-10-31 00:15 | 25.8794 | 39.5141 | 35.0244 | 39.4944 | 33.8532 | 51.7204 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1576 | 21.6244 | 3.5656 | 4.0109 | 17.8897 | 13.4 | 17.87 | 12.2288
2012-10-31 00:15 | 25.8839 | 39.5422 | 35.0447 | 39.4714 | 33.9089 | 51.7106 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1578 | 21.6249 | 3.5649 | 4.011 | 17.9173 | 13.4198 | 17.8465 | 12.284
2012-10-31 00:15 | 25.8742 | 39.5442 | 35.0429 | 39.4617 | 33.8795 | 51.7204 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49811 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1579 | 21.5791 | 3.5656 | 4.0111 | 17.9651 | 13.4638 | 17.8826 | 12.3004
2012-10-31 00:15 | 25.8869 | 39.5137 | 35.0714 | 39.4704 | 33.9119 | 51.7146 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49813 | 8.0486 | 4.0093 | 16.1575 | 21.6519 | 3.5652 | 4.0115 | 17.8618 | 13.4195 | 17.8185 | 12.26
2012-10-31 00:15 | 25.8794 | 39.5534 | 35.0678 | 39.5101 | 33.8729 | 51.7163 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49814 | 8.0488 | 4.0095 | 16.1577 | 21.6244 | 3.5653 | 4.0117 | 17.929 | 13.4434 | 17.8857 | 12.2485
2012-10-31 00:15 | 25.8839 | 39.5304 | 35.0565 | 39.4517 | 33.8656 | 51.7187 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49816 | 8.049 | 4.0097 | 16.1577 | 21.6289 | 3.5655 | 4.0119 | 17.9015 | 13.4276 | 17.8228 | 12.2367
2012-10-31 00:15 | 25.8832 | 39.5257 | 35.0401 | 39.4864 | 33.8412 | 51.7083 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1573 | 21.56 | 3.5648 | 4.011 | 17.9657 | 13.4801 | 17.9264 | 12.2812
2012-10-31 00:15 | 25.8779 | 39.5244 | 35.0545 | 39.489 | 33.8517 | 51.7111 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1575 | 21.5988 | 3.565 | 4.0114 | 17.9256 | 13.4557 | 17.8902 | 12.2529
2012-10-31 00:15 | 25.8802 | 39.5581 | 35.0449 | 39.4834 | 33.8776 | 51.7158 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1578 | 21.6011 | 3.5653 | 4.0115 | 17.957 | 13.4438 | 17.8823 | 12.2765
2012-10-31 00:16 | 25.8734 | 39.5552 | 35.0618 | 39.4609 | 33.8393 | 51.7181 | 0.006757 | 0.32685 | 0.002208 | 48.3715 | 0.49819 | 8.0495 | 4.0102 | 16.1575 | 21.6144 | 3.5654 | 4.0124 | 17.9408 | 13.4474 | 17.8465 | 12.2249
2012-10-31 00:16 | 25.8787 | 39.5959 | 35.0671 | 39.5252 | 33.8446 | 51.7083 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49814 | 8.0489 | 4.0095 | 16.1578 | 21.5715 | 3.5648 | 4.0117 | 18.0244 | 13.4956 | 17.9537 | 12.2731
2012-10-31 00:16 | 25.8749 | 39.5921 | 35.0436 | 39.5096 | 33.8881 | 51.7175 | 0.006741 | 0.32686 | 0.002203 | 48.4885 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1575 | 21.6159 | 3.5654 | 4.011 | 17.9762 | 13.4277 | 17.8937 | 12.2722
2012-10-31 00:16 | 25.8697 | 39.5791 | 35.0266 | 39.5162 | 33.879 | 51.7169 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49806 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1579 | 21.5746 | 3.5654 | 4.0104 | 18.0045 | 13.452 | 17.9416 | 12.3044
2012-10-31 00:16 | 25.8839 | 39.5933 | 35.0605 | 39.5304 | 33.9287 | 51.7158 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49809 | 8.0479 | 4.0086 | 16.1574 | 21.5767 | 3.5653 | 4.0108 | 18.0166 | 13.4838 | 17.9537 | 12.352
2012-10-31 00:16 | 25.8742 | 39.615 | 35.0389 | 39.5128 | 33.8716 | 51.7233 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1578 | 21.563 | 3.5658 | 4.0105 | 18.052 | 13.4759 | 17.9498 | 12.3086
2012-10-31 00:16 | 25.8779 | 39.5991 | 35.0466 | 39.5126 | 33.9029 | 51.7054 | 0.006747 | 0.32692 | 0.002206 | 48.454 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1574 | 21.5868 | 3.5646 | 4.0107 | 18.0123 | 13.4598 | 17.9258 | 12.3161
2012-10-31 00:16 | 25.8772 | 39.5433 | 35.0695 | 39.5158 | 33.8352 | 51.7117 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49808 | 8.048 | 4.0086 | 16.158 | 21.5941 | 3.565 | 4.0108 | 17.9492 | 13.4754 | 17.9217 | 12.2411
2012-10-31 00:16 | 25.8757 | 39.6126 | 35.0365 | 39.4986 | 33.8731 | 51.7146 | 0.006747 | 0.32685 | 0.002205 | 48.4432 | 0.49812 | 8.0482 | 4.009 | 16.1573 | 21.5525 | 3.5652 | 4.0112 | 18.0601 | 13.484 | 17.9461 | 12.3206
2012-10-31 00:16 | 25.8779 | 39.6109 | 35.0624 | 39.485 | 33.8911 | 51.7135 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1576 | 21.5547 | 3.5651 | 4.0113 | 18.0562 | 13.5077 | 17.9303 | 12.3364
2012-10-31 00:16 | 25.8742 | 39.5796 | 35.0468 | 39.5639 | 33.9269 | 51.7135 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49815 | 8.0491 | 4.0096 | 16.158 | 21.563 | 3.5651 | 4.0118 | 18.0166 | 13.4838 | 18.0009 | 12.3639
2012-10-31 00:16 | 25.8802 | 39.6289 | 35.0607 | 39.5306 | 33.8776 | 51.7169 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49815 | 8.0486 | 4.0094 | 16.1571 | 21.557 | 3.5654 | 4.0116 | 18.0719 | 13.5037 | 17.9736 | 12.3206
2012-10-31 00:16 | 25.8742 | 39.5954 | 35.0311 | 39.5246 | 33.8756 | 51.7117 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49804 | 8.0471 | 4.0077 | 16.1576 | 21.5269 | 3.565 | 4.0099 | 18.0685 | 13.5042 | 17.9977 | 12.3487
2012-10-31 00:16 | 25.8734 | 39.6024 | 35.0263 | 39.5277 | 33.8906 | 51.71 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49803 | 8.0469 | 4.0076 | 16.1577 | 21.5783 | 3.5649 | 4.0098 | 18.0241 | 13.448 | 17.9494 | 12.3123
2012-10-31 00:16 | 25.8884 | 39.6135 | 35.0965 | 39.5349 | 33.9292 | 51.7117 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.498 | 8.0467 | 4.0073 | 16.1579 | 21.5772 | 3.565 | 4.0095 | 18.0363 | 13.5193 | 17.9577 | 12.352
2012-10-31 00:16 | 25.8764 | 39.5661 | 35.1121 | 39.5425 | 33.9251 | 51.7152 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49808 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1574 | 21.5492 | 3.5652 | 4.0107 | 18.0169 | 13.5629 | 17.9933 | 12.3759
2012-10-31 00:16 | 25.8734 | 39.6064 | 35.1209 | 39.5238 | 33.8984 | 51.7083 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.49807 | 8.0479 | 4.0084 | 16.1581 | 21.5622 | 3.5648 | 4.0107 | 18.0442 | 13.5587 | 17.9616 | 12.3362
2012-10-31 00:16 | 25.8847 | 39.6059 | 35.0849 | 39.5233 | 33.9137 | 51.7031 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49806 | 8.0473 | 4.008 | 16.1574 | 21.6016 | 3.5644 | 4.0102 | 18.0043 | 13.4833 | 17.9217 | 12.3121
2012-10-31 00:16 | 25.8832 | 39.6083 | 35.1031 | 39.5336 | 33.9082 | 51.7158 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1577 | 21.568 | 3.5653 | 4.0105 | 18.0403 | 13.5351 | 17.9656 | 12.3402
2012-10-31 00:16 | 25.8779 | 39.5912 | 35.1018 | 39.5204 | 33.8872 | 51.7094 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49802 | 8.0467 | 4.0075 | 16.1574 | 21.6189 | 3.5648 | 4.0097 | 17.9723 | 13.4829 | 17.9015 | 12.2683
2012-10-31 00:16 | 25.8734 | 39.626 | 35.1052 | 39.5474 | 33.8945 | 51.7169 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49807 | 8.0474 | 4.0082 | 16.1573 | 21.5743 | 3.5654 | 4.0104 | 18.0517 | 13.5309 | 17.9731 | 12.3202
2012-10-31 00:16 | 25.8824 | 39.5918 | 35.126 | 39.5446 | 33.9193 | 51.7146 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0078 | 16.1578 | 21.6153 | 3.5652 | 4.01 | 17.9765 | 13.5107 | 17.9293 | 12.304
2012-10-31 00:16 | 25.8802 | 39.6328 | 35.112 | 39.5581 | 33.8934 | 51.7227 | 0.006773 | 0.3269 | 0.002214 | 48.2658 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1576 | 21.569 | 3.5658 | 4.0107 | 18.0638 | 13.543 | 17.9891 | 12.3244
2012-10-31 00:16 | 25.8854 | 39.6262 | 35.0975 | 39.5004 | 33.8749 | 51.714 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1577 | 21.6264 | 3.5652 | 4.0106 | 17.9998 | 13.4711 | 17.874 | 12.2485
2012-10-31 00:17 | 25.8839 | 39.6208 | 35.0605 | 39.5618 | 33.9168 | 51.7158 | 0.006773 | 0.32692 | 0.002214 | 48.268 | 0.4981 | 8.0483 | 4.0088 | 16.1581 | 21.5727 | 3.5653 | 4.011 | 18.0481 | 13.4878 | 17.9891 | 12.3441
2012-10-31 00:17 | 25.8847 | 39.598 | 35.1046 | 39.5469 | 33.9137 | 51.7187 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1574 | 21.6176 | 3.5655 | 4.0105 | 17.9804 | 13.487 | 17.9293 | 12.2961
2012-10-31 00:17 | 25.8884 | 39.6292 | 35.1044 | 39.5467 | 33.9411 | 51.7204 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49809 | 8.048 | 4.0086 | 16.1578 | 21.5893 | 3.5656 | 4.0108 | 18.0399 | 13.5151 | 17.9574 | 12.3518
2012-10-31 00:17 | 25.8862 | 39.6467 | 35.0825 | 39.568 | 33.9625 | 51.7129 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49809 | 8.0482 | 4.0087 | 16.1581 | 21.6071 | 3.5651 | 4.0109 | 18.0396 | 13.4754 | 17.9609 | 12.3554
2012-10-31 00:17 | 25.8906 | 39.6 | 35.1184 | 39.5528 | 33.9748 | 51.7152 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49807 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1579 | 21.5995 | 3.5652 | 4.0106 | 18.0005 | 13.5189 | 17.9533 | 12.3753
2012-10-31 00:17 | 25.8832 | 39.6319 | 35.1465 | 39.5375 | 33.928 | 51.7227 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1578 | 21.6001 | 3.5658 | 4.0103 | 18.0318 | 13.5464 | 17.9374 | 12.3279
2012-10-31 00:17 | 25.8869 | 39.6199 | 35.1147 | 39.5845 | 33.9593 | 51.7181 | 0.006751 | 0.32696 | 0.002207 | 48.4316 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.158 | 21.6118 | 3.5654 | 4.0105 | 18.0081 | 13.5029 | 17.9727 | 12.3475
2012-10-31 00:17 | 25.8847 | 39.6216 | 35.1401 | 39.5783 | 33.9137 | 51.7233 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49809 | 8.0482 | 4.0087 | 16.1583 | 21.6417 | 3.5658 | 4.011 | 17.9799 | 13.4984 | 17.9366 | 12.272
2012-10-31 00:17 | 25.8802 | 39.6328 | 35.1199 | 39.5738 | 33.9407 | 51.7198 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1576 | 21.6252 | 3.5656 | 4.011 | 18.0076 | 13.4947 | 17.9486 | 12.3155
2012-10-31 00:17 | 25.8832 | 39.6673 | 35.1189 | 39.5729 | 33.8964 | 51.7198 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49812 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1572 | 21.6161 | 3.5656 | 4.0112 | 18.0512 | 13.5028 | 17.9568 | 12.2803
2012-10-31 00:17 | 25.8824 | 39.639 | 35.1181 | 39.5524 | 33.9587 | 51.7169 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49815 | 8.0489 | 4.0096 | 16.1575 | 21.6234 | 3.5654 | 4.0118 | 18.0156 | 13.4947 | 17.929 | 12.3353
2012-10-31 00:17 | 25.8832 | 39.6555 | 35.1307 | 39.5729 | 33.9082 | 51.7198 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49811 | 8.0483 | 4.009 | 16.1575 | 21.6121 | 3.5656 | 4.0112 | 18.0434 | 13.5186 | 17.9608 | 12.2961
2012-10-31 00:17 | 25.8802 | 39.621 | 35.108 | 39.5974 | 33.9092 | 51.714 | 0.006769 | 0.32698 | 0.002213 | 48.3049 | 0.49811 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1577 | 21.5891 | 3.5652 | 4.0111 | 18.0319 | 13.5189 | 18.0083 | 12.3201
2012-10-31 00:17 | 25.8802 | 39.6604 | 35.1159 | 39.5974 | 33.8895 | 51.7129 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49808 | 8.0479 | 4.0085 | 16.1578 | 21.565 | 3.5651 | 4.0107 | 18.0954 | 13.5509 | 18.0324 | 12.3245
2012-10-31 00:17 | 25.8757 | 39.648 | 35.143 | 39.5457 | 33.9284 | 51.71 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49806 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1578 | 21.5966 | 3.5649 | 4.0104 | 18.0514 | 13.5464 | 17.9491 | 12.3318
2012-10-31 00:17 | 25.8839 | 39.6405 | 35.0999 | 39.5972 | 33.9287 | 51.7187 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49804 | 8.0471 | 4.0078 | 16.1576 | 21.5888 | 3.5655 | 4.01 | 18.0517 | 13.5111 | 18.0084 | 12.3399
2012-10-31 00:17 | 25.8802 | 39.6446 | 35.0883 | 39.6053 | 33.9171 | 51.7163 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49806 | 8.0474 | 4.008 | 16.1576 | 21.6131 | 3.5653 | 4.0102 | 18.0315 | 13.4752 | 17.9922 | 12.304
2012-10-31 00:17 | 25.8802 | 39.6368 | 35.1356 | 39.5935 | 33.9131 | 51.7083 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1579 | 21.6372 | 3.5648 | 4.0105 | 17.9996 | 13.4984 | 17.9563 | 12.2759
2012-10-31 00:17 | 25.8809 | 39.6611 | 35.1245 | 39.5824 | 33.9375 | 51.7106 | 0.00676 | 0.32682 | 0.002209 | 48.3459 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1572 | 21.6058 | 3.5649 | 4.0107 | 18.0553 | 13.5187 | 17.9766 | 12.3317
2012-10-31 00:17 | 25.8734 | 39.63 | 35.117 | 39.5788 | 33.9418 | 51.7169 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1577 | 21.6023 | 3.5654 | 4.0106 | 18.0277 | 13.5147 | 17.9765 | 12.3395
2012-10-31 00:17 | 25.8727 | 39.6686 | 35.14 | 39.5821 | 33.8425 | 51.7204 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1574 | 21.6337 | 3.5656 | 4.0109 | 18.0349 | 13.5063 | 17.9484 | 12.2088
2012-10-31 00:17 | 25.8712 | 39.6553 | 35.1266 | 39.5845 | 33.9002 | 51.7158 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49808 | 8.0482 | 4.0087 | 16.1583 | 21.5761 | 3.5653 | 4.0109 | 18.0792 | 13.5505 | 18.0084 | 12.3241
2012-10-31 00:17 | 25.8779 | 39.6502 | 35.1254 | 39.6069 | 33.8793 | 51.7117 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49811 | 8.048 | 4.0088 | 16.157 | 21.5948 | 3.565 | 4.0111 | 18.0554 | 13.5306 | 18.0121 | 12.2845
2012-10-31 00:18 | 25.8787 | 39.7139 | 35.1262 | 39.6038 | 33.8998 | 51.714 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49812 | 8.0484 | 4.0091 | 16.1574 | 21.5555 | 3.5652 | 4.0113 | 18.1584 | 13.5707 | 18.0483 | 12.3443
2012-10-31 00:18 | 25.8809 | 39.6729 | 35.1482 | 39.6021 | 33.9533 | 51.7239 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1576 | 21.5858 | 3.5658 | 4.0111 | 18.0871 | 13.5624 | 18.0163 | 12.3675
2012-10-31 00:18 | 25.8712 | 39.6946 | 35.1306 | 39.6042 | 33.9751 | 51.7187 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1577 | 21.5761 | 3.5655 | 4.0106 | 18.1185 | 13.5545 | 18.0281 | 12.399
2012-10-31 00:18 | 25.8764 | 39.6802 | 35.1121 | 39.5897 | 33.9646 | 51.7187 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49806 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1573 | 21.5893 | 3.5655 | 4.0103 | 18.0909 | 13.5228 | 18.0004 | 12.3753
2012-10-31 00:18 | 25.8689 | 39.6648 | 35.1007 | 39.5861 | 33.9216 | 51.7279 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.4981 | 8.0483 | 4.0088 | 16.158 | 21.5818 | 3.5661 | 4.011 | 18.083 | 13.5189 | 18.0043 | 12.3398
2012-10-31 00:18 | 25.8839 | 39.7034 | 35.1236 | 39.6129 | 33.9484 | 51.7262 | 0.006763 | 0.32692 | 0.002211 | 48.3393 | 0.49811 | 8.048 | 4.0088 | 16.1572 | 21.6048 | 3.566 | 4.011 | 18.0986 | 13.5188 | 18.0081 | 12.3436
2012-10-31 00:18 | 25.8742 | 39.6898 | 35.1257 | 39.6308 | 33.9071 | 51.7175 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1578 | 21.5791 | 3.5654 | 4.0103 | 18.1107 | 13.5466 | 18.0517 | 12.328
2012-10-31 00:18 | 25.8779 | 39.6777 | 35.1254 | 39.6266 | 33.9937 | 51.7135 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.4981 | 8.0478 | 4.0086 | 16.1572 | 21.5908 | 3.5651 | 4.0108 | 18.0869 | 13.5346 | 18.0358 | 12.4029
2012-10-31 00:18 | 25.8727 | 39.6411 | 35.1321 | 39.6253 | 33.9451 | 51.7129 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1577 | 21.5816 | 3.5651 | 4.011 | 18.0595 | 13.5505 | 18.0437 | 12.3635
2012-10-31 00:18 | 25.8817 | 39.7051 | 35.1371 | 39.6304 | 33.9817 | 51.7314 | 0.006776 | 0.32692 | 0.002215 | 48.2466 | 0.49812 | 8.0484 | 4.0091 | 16.1574 | 21.5705 | 3.5664 | 4.0113 | 18.1346 | 13.5666 | 18.0599 | 12.4112
2012-10-31 00:18 | 25.8682 | 39.6641 | 35.1236 | 39.609 | 33.9485 | 51.7227 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49811 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1576 | 21.561 | 3.5658 | 4.0111 | 18.1031 | 13.5626 | 18.048 | 12.3875
2012-10-31 00:18 | 25.8794 | 39.6792 | 35.123 | 39.6084 | 33.9597 | 51.7192 | 0.006763 | 0.32695 | 0.002211 | 48.3436 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0089 | 16.1573 | 21.5843 | 3.5655 | 4.0111 | 18.0949 | 13.5387 | 18.0241 | 12.3754
2012-10-31 00:18 | 25.8719 | 39.6953 | 35.1234 | 39.6324 | 33.9837 | 51.7302 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1576 | 21.5487 | 3.5663 | 4.0107 | 18.1466 | 13.5747 | 18.0837 | 12.435
2012-10-31 00:18 | 25.8689 | 39.6648 | 35.1559 | 39.6687 | 33.9373 | 51.7106 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49805 | 8.0474 | 4.0079 | 16.1579 | 21.5818 | 3.5649 | 4.0102 | 18.083 | 13.5741 | 18.0869 | 12.3555
2012-10-31 00:18 | 25.8674 | 39.6712 | 35.111 | 39.6004 | 33.9634 | 51.7192 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1574 | 21.6124 | 3.5655 | 4.0111 | 18.0588 | 13.4986 | 17.988 | 12.351
2012-10-31 00:18 | 25.8764 | 39.6959 | 35.1713 | 39.6408 | 33.9685 | 51.7175 | 0.006791 | 0.32695 | 0.00222 | 48.1443 | 0.4981 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1579 | 21.5973 | 3.5654 | 4.011 | 18.0986 | 13.574 | 18.0435 | 12.3712
2012-10-31 00:18 | 25.8644 | 39.6957 | 35.1514 | 39.6288 | 33.921 | 51.725 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1574 | 21.6254 | 3.5659 | 4.0107 | 18.0703 | 13.526 | 18.0034 | 12.2956
2012-10-31 00:18 | 25.8659 | 39.6579 | 35.141 | 39.65 | 33.9619 | 51.7146 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0089 | 16.1573 | 21.5828 | 3.5652 | 4.0111 | 18.0751 | 13.5582 | 18.0672 | 12.3791
2012-10-31 00:18 | 25.8577 | 39.6811 | 35.1723 | 39.6457 | 33.9853 | 51.7158 | 0.006776 | 0.32698 | 0.002216 | 48.255 | 0.49815 | 8.0488 | 4.0095 | 16.1574 | 21.6027 | 3.5653 | 4.0117 | 18.0784 | 13.5696 | 18.043 | 12.3826
2012-10-31 00:18 | 25.8644 | 39.6957 | 35.1632 | 39.6564 | 33.9841 | 51.7267 | 0.006763 | 0.32696 | 0.002211 | 48.3457 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1574 | 21.6294 | 3.566 | 4.0111 | 18.0663 | 13.5338 | 18.027 | 12.3547
2012-10-31 00:18 | 25.8585 | 39.7134 | 35.2007 | 39.6741 | 34.0137 | 51.7111 | 0.006754 | 0.32689 | 0.002208 | 48.3995 | 0.49816 | 8.0488 | 4.0096 | 16.157 | 21.5834 | 3.565 | 4.0118 | 18.13 | 13.6173 | 18.0907 | 12.4303
2012-10-31 00:18 | 25.8719 | 39.7189 | 35.1628 | 39.6363 | 34.0192 | 51.7158 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49816 | 8.0489 | 4.0096 | 16.1572 | 21.657 | 3.5653 | 4.0119 | 18.0619 | 13.5058 | 17.9793 | 12.3622
2012-10-31 00:18 | 25.8644 | 39.7114 | 35.1868 | 39.6406 | 33.9486 | 51.7256 | 0.006773 | 0.327 | 0.002215 | 48.2807 | 0.49815 | 8.0488 | 4.0095 | 16.1572 | 21.6174 | 3.566 | 4.0117 | 18.094 | 13.5694 | 18.0232 | 12.3312
2012-10-31 00:18 | 25.8622 | 39.7092 | 35.1649 | 39.6306 | 33.9425 | 51.7152 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49816 | 8.0492 | 4.0098 | 16.1579 | 21.6513 | 3.5652 | 4.012 | 18.0579 | 13.5136 | 17.9793 | 12.2912
2012-10-31 00:19 | 25.8562 | 39.7072 | 35.1708 | 39.6324 | 33.9601 | 51.7198 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49814 | 8.0485 | 4.0093 | 16.1573 | 21.6092 | 3.5656 | 4.0115 | 18.098 | 13.5616 | 18.0232 | 12.3509
2012-10-31 00:19 | 25.86 | 39.7149 | 35.1667 | 39.6677 | 33.9403 | 51.7135 | 0.00676 | 0.32686 | 0.00221 | 48.3522 | 0.49817 | 8.0491 | 4.0099 | 16.1572 | 21.6331 | 3.5651 | 4.0121 | 18.0818 | 13.5336 | 18.0346 | 12.3072
2012-10-31 00:19 | 25.8555 | 39.7222 | 35.1779 | 39.6199 | 33.9634 | 51.7117 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49816 | 8.0488 | 4.0096 | 16.1571 | 21.6406 | 3.565 | 4.0118 | 18.0816 | 13.5373 | 17.9793 | 12.3228
2012-10-31 00:19 | 25.8562 | 39.719 | 35.1786 | 39.6324 | 33.968 | 51.7256 | 0.006763 | 0.32685 | 0.00221 | 48.3286 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1573 | 21.5771 | 3.566 | 4.0109 | 18.1419 | 13.6015 | 18.0553 | 12.3909
2012-10-31 00:19 | 25.8585 | 39.6859 | 35.1731 | 39.6623 | 33.9427 | 51.7175 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1575 | 21.6235 | 3.5654 | 4.0109 | 18.0624 | 13.5496 | 18.0388 | 12.3192
2012-10-31 00:19 | 25.857 | 39.7316 | 35.1716 | 39.6411 | 33.9807 | 51.7135 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49811 | 8.048 | 4.0088 | 16.1571 | 21.606 | 3.5651 | 4.011 | 18.1256 | 13.5656 | 18.0351 | 12.3747
2012-10-31 00:19 | 25.8465 | 39.7053 | 35.1926 | 39.6503 | 33.9425 | 51.7158 | 0.00676 | 0.32688 | 0.00221 | 48.3543 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1577 | 21.5674 | 3.5653 | 4.0103 | 18.1379 | 13.6252 | 18.0829 | 12.3751
2012-10-31 00:19 | 25.8547 | 39.7411 | 35.1614 | 39.6624 | 33.9429 | 51.7152 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.49795 | 8.0458 | 4.0065 | 16.1578 | 21.5997 | 3.5652 | 4.0087 | 18.1414 | 13.5617 | 18.0627 | 12.3432
2012-10-31 00:19 | 25.8495 | 39.6847 | 35.1522 | 39.6375 | 33.981 | 51.7181 | 0.006763 | 0.32689 | 0.002211 | 48.3351 | 0.49796 | 8.046 | 4.0066 | 16.1578 | 21.6346 | 3.5654 | 4.0088 | 18.0501 | 13.5176 | 18.0029 | 12.3464
2012-10-31 00:19 | 25.8442 | 39.7109 | 35.1469 | 39.6362 | 33.9008 | 51.7088 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49798 | 8.046 | 4.0067 | 16.1574 | 21.5852 | 3.5648 | 4.0089 | 18.1257 | 13.5617 | 18.051 | 12.3156
2012-10-31 00:19 | 25.8487 | 39.7075 | 35.179 | 39.6249 | 33.8895 | 51.7169 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49799 | 8.0466 | 4.0071 | 16.1583 | 21.6057 | 3.5654 | 4.0094 | 18.1018 | 13.5733 | 18.0192 | 12.2838
2012-10-31 00:19 | 25.8457 | 39.7203 | 35.1445 | 39.6534 | 33.9733 | 51.7117 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49803 | 8.0468 | 4.0076 | 16.1571 | 21.6549 | 3.565 | 4.0098 | 18.0654 | 13.4896 | 17.9985 | 12.3184
2012-10-31 00:19 | 25.848 | 39.7226 | 35.1507 | 39.6754 | 33.9717 | 51.7094 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49805 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1575 | 21.593 | 3.5648 | 4.0102 | 18.1296 | 13.5577 | 18.0824 | 12.3787
2012-10-31 00:19 | 25.8517 | 39.7066 | 35.1544 | 39.6673 | 33.9872 | 51.7158 | 0.006757 | 0.32698 | 0.002209 | 48.3907 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1576 | 21.6248 | 3.5653 | 4.0106 | 18.0818 | 13.5296 | 18.0425 | 12.3624
2012-10-31 00:19 | 25.8517 | 39.7145 | 35.1426 | 39.6751 | 34.0187 | 51.714 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1577 | 21.6288 | 3.5652 | 4.0105 | 18.0857 | 13.5138 | 18.0463 | 12.3899
2012-10-31 00:19 | 25.8472 | 39.7454 | 35.1223 | 39.6431 | 33.9787 | 51.7296 | 0.006779 | 0.32689 | 0.002216 | 48.221 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1577 | 21.5962 | 3.5662 | 4.0103 | 18.1492 | 13.5261 | 18.0469 | 12.3825
2012-10-31 00:19 | 25.8592 | 39.7062 | 35.1619 | 39.6984 | 33.9789 | 51.7181 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0079 | 16.1577 | 21.5881 | 3.5654 | 4.0101 | 18.1181 | 13.5738 | 18.1103 | 12.3908
2012-10-31 00:19 | 25.8562 | 39.7386 | 35.1589 | 39.6364 | 33.9917 | 51.7244 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49808 | 8.0475 | 4.0083 | 16.1572 | 21.5891 | 3.5659 | 4.0105 | 18.1495 | 13.5698 | 18.0473 | 12.4026
2012-10-31 00:19 | 25.845 | 39.7589 | 35.1556 | 39.6606 | 33.9292 | 51.7175 | 0.006769 | 0.32686 | 0.002213 | 48.2879 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1574 | 21.602 | 3.5654 | 4.011 | 18.1569 | 13.5536 | 18.0586 | 12.3272
2012-10-31 00:19 | 25.845 | 39.7274 | 35.128 | 39.6802 | 33.9332 | 51.7146 | 0.006751 | 0.32692 | 0.002207 | 48.4253 | 0.49805 | 8.0472 | 4.0079 | 16.1577 | 21.5739 | 3.5652 | 4.0101 | 18.1535 | 13.5541 | 18.1063 | 12.3593
2012-10-31 00:19 | 25.839 | 39.745 | 35.1299 | 39.6388 | 34.0218 | 51.7158 | 0.006747 | 0.32688 | 0.002205 | 48.4475 | 0.49793 | 8.0452 | 4.006 | 16.1572 | 21.5198 | 3.5653 | 4.0082 | 18.2252 | 13.6101 | 18.119 | 12.502
2012-10-31 00:19 | 25.848 | 39.7029 | 35.1429 | 39.6557 | 34.0229 | 51.7233 | 0.006744 | 0.32692 | 0.002205 | 48.4755 | 0.49795 | 8.0456 | 4.0063 | 16.1576 | 21.5408 | 3.5658 | 4.0085 | 18.1621 | 13.6021 | 18.1149 | 12.4821
2012-10-31 00:19 | 25.8495 | 39.728 | 35.1759 | 39.669 | 33.9889 | 51.721 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49802 | 8.0467 | 4.0074 | 16.1572 | 21.5744 | 3.5656 | 4.0096 | 18.1536 | 13.6015 | 18.0946 | 12.4145
2012-10-31 00:20 | 25.8398 | 39.7773 | 35.178 | 39.6593 | 34.0463 | 51.7152 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49804 | 8.047 | 4.0077 | 16.1575 | 21.5808 | 3.5652 | 4.0099 | 18.1965 | 13.5972 | 18.0785 | 12.4655
2012-10-31 00:20 | 25.845 | 39.7471 | 35.1674 | 39.7078 | 34.0041 | 51.7291 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49802 | 8.0468 | 4.0075 | 16.1574 | 21.5418 | 3.5662 | 4.0097 | 18.2053 | 13.6256 | 18.166 | 12.4623
2012-10-31 00:20 | 25.8457 | 39.7399 | 35.1957 | 39.6809 | 33.993 | 51.7233 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49801 | 8.0466 | 4.0073 | 16.1574 | 21.5466 | 3.5658 | 4.0095 | 18.1933 | 13.6491 | 18.1343 | 12.4464
2012-10-31 00:20 | 25.845 | 39.7746 | 35.1793 | 39.6566 | 33.9884 | 51.7152 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49808 | 8.0476 | 4.0084 | 16.1571 | 21.5539 | 3.5652 | 4.0106 | 18.2207 | 13.6254 | 18.1027 | 12.4345
2012-10-31 00:20 | 25.8487 | 39.8216 | 35.1593 | 39.68 | 33.9881 | 51.7083 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1571 | 21.5616 | 3.5648 | 4.0107 | 18.26 | 13.5977 | 18.1184 | 12.4265
2012-10-31 00:20 | 25.8368 | 39.7271 | 35.1474 | 39.6602 | 33.9841 | 51.7163 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49811 | 8.0479 | 4.0087 | 16.1571 | 21.5818 | 3.5653 | 4.0109 | 18.1453 | 13.5656 | 18.0784 | 12.4023
2012-10-31 00:20 | 25.839 | 39.7883 | 35.1457 | 39.6546 | 33.9745 | 51.7181 | 0.006782 | 0.32692 | 0.002217 | 48.2039 | 0.4981 | 8.0479 | 4.0086 | 16.1574 | 21.5318 | 3.5654 | 4.0109 | 18.2565 | 13.6139 | 18.1228 | 12.4427
2012-10-31 00:20 | 25.8398 | 39.7497 | 35.1662 | 39.6986 | 33.9792 | 51.7256 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49814 | 8.0485 | 4.0093 | 16.157 | 21.5005 | 3.566 | 4.0115 | 18.2492 | 13.6657 | 18.1981 | 12.4787
2012-10-31 00:20 | 25.8368 | 39.7743 | 35.175 | 39.672 | 33.9328 | 51.7152 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1574 | 21.5377 | 3.5652 | 4.0115 | 18.2366 | 13.6373 | 18.1343 | 12.3951
2012-10-31 00:20 | 25.8398 | 39.7497 | 35.1898 | 39.679 | 33.9358 | 51.7181 | 0.006751 | 0.32696 | 0.002207 | 48.4316 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1574 | 21.5768 | 3.5654 | 4.0114 | 18.1729 | 13.613 | 18.1022 | 12.359
2012-10-31 00:20 | 25.8442 | 39.7581 | 35.1824 | 39.6991 | 33.9836 | 51.7244 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49815 | 8.0486 | 4.0094 | 16.157 | 21.5932 | 3.5659 | 4.0117 | 18.1649 | 13.5892 | 18.1059 | 12.3904
2012-10-31 00:20 | 25.8442 | 39.7502 | 35.1942 | 39.6912 | 33.9718 | 51.7198 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.4981 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1578 | 21.5611 | 3.5656 | 4.011 | 18.1891 | 13.6331 | 18.1301 | 12.4107
2012-10-31 00:20 | 25.8405 | 39.7583 | 35.1432 | 39.6875 | 34.0036 | 51.7169 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1576 | 21.5534 | 3.5654 | 4.011 | 18.2049 | 13.5898 | 18.1341 | 12.4502
2012-10-31 00:20 | 25.8487 | 39.7704 | 35.1514 | 39.6761 | 33.9881 | 51.71 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49808 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1575 | 21.5576 | 3.5649 | 4.0106 | 18.2128 | 13.5938 | 18.1185 | 12.4305
2012-10-31 00:20 | 25.8405 | 39.8094 | 35.2063 | 39.6797 | 33.9642 | 51.7129 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49813 | 8.0484 | 4.0092 | 16.1571 | 21.5654 | 3.5651 | 4.0114 | 18.244 | 13.6409 | 18.1143 | 12.3988
2012-10-31 00:20 | 25.8435 | 39.8164 | 35.1659 | 39.6945 | 34.0026 | 51.7123 | 0.006751 | 0.32695 | 0.002207 | 48.4296 | 0.49812 | 8.0484 | 4.0091 | 16.1575 | 21.5805 | 3.565 | 4.0113 | 18.2359 | 13.5854 | 18.114 | 12.4221
2012-10-31 00:20 | 25.8457 | 39.7871 | 35.1957 | 39.6927 | 34.0403 | 51.7163 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49806 | 8.0472 | 4.008 | 16.1573 | 21.5626 | 3.5653 | 4.0102 | 18.2245 | 13.6331 | 18.1301 | 12.4777
2012-10-31 00:20 | 25.8532 | 39.7907 | 35.1875 | 39.716 | 34.0478 | 51.7158 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49802 | 8.0468 | 4.0075 | 16.1575 | 21.5701 | 3.5653 | 4.0097 | 18.2206 | 13.6174 | 18.1459 | 12.4777
2012-10-31 00:20 | 25.848 | 39.7933 | 35.198 | 39.7186 | 34.019 | 51.7158 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49808 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1576 | 21.5529 | 3.5653 | 4.0106 | 18.2404 | 13.6451 | 18.1657 | 12.4661
2012-10-31 00:20 | 25.848 | 39.7658 | 35.1902 | 39.7186 | 34.019 | 51.7215 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1575 | 21.5809 | 3.5657 | 4.0107 | 18.1849 | 13.6093 | 18.1377 | 12.4381
2012-10-31 00:20 | 25.8435 | 39.7849 | 35.1896 | 39.7495 | 34.0618 | 51.7198 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.49813 | 8.0487 | 4.0093 | 16.1577 | 21.5684 | 3.5656 | 4.0115 | 18.2165 | 13.6212 | 18.1811 | 12.4934
2012-10-31 00:20 | 25.8442 | 39.7817 | 35.1982 | 39.7148 | 34.098 | 51.7013 | 0.006751 | 0.32693 | 0.002207 | 48.4273 | 0.49813 | 8.0486 | 4.0093 | 16.1575 | 21.541 | 3.5643 | 4.0115 | 18.2407 | 13.6572 | 18.1738 | 12.557
2012-10-31 00:20 | 25.8427 | 39.7291 | 35.1967 | 39.7409 | 34.0295 | 51.7158 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1579 | 21.5476 | 3.5653 | 4.0105 | 18.1815 | 13.6491 | 18.1933 | 12.4819
2012-10-31 00:20 | 25.8457 | 39.7753 | 35.2036 | 39.7163 | 34.0246 | 51.7117 | 0.006754 | 0.32696 | 0.002208 | 48.4101 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1574 | 21.5425 | 3.565 | 4.011 | 18.2328 | 13.6611 | 18.1738 | 12.4821
2012-10-31 00:20 | 25.8465 | 39.7958 | 35.2044 | 39.7014 | 34.049 | 51.7146 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1576 | 21.5393 | 3.5652 | 4.0114 | 18.2565 | 13.6651 | 18.1621 | 12.5097
2012-10-31 00:21 | 25.8427 | 39.8431 | 35.2282 | 39.7291 | 34.0295 | 51.7065 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49809 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1579 | 21.5476 | 3.5646 | 4.0109 | 18.2955 | 13.6806 | 18.1815 | 12.4819
2012-10-31 00:21 | 25.8502 | 39.7837 | 35.1569 | 39.7051 | 34.0251 | 51.7088 | 0.006763 | 0.32698 | 0.002211 | 48.3478 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1573 | 21.5711 | 3.5648 | 4.0107 | 18.2126 | 13.5858 | 18.134 | 12.454
2012-10-31 00:21 | 25.8495 | 39.7909 | 35.2114 | 39.6847 | 34.0599 | 51.7181 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0089 | 16.1573 | 21.5463 | 3.5654 | 4.0111 | 18.2446 | 13.6651 | 18.1384 | 12.5136
2012-10-31 00:21 | 25.8472 | 39.8083 | 35.217 | 39.765 | 34.0655 | 51.7065 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1576 | 21.5561 | 3.5646 | 4.0109 | 18.2522 | 13.6609 | 18.2089 | 12.5094
2012-10-31 00:21 | 25.8413 | 39.826 | 35.2111 | 39.7434 | 34.0399 | 51.7175 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1575 | 21.5903 | 3.5654 | 4.0109 | 18.2357 | 13.6208 | 18.1531 | 12.4496
2012-10-31 00:21 | 25.8457 | 39.854 | 35.2549 | 39.7439 | 34.0246 | 51.7187 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0089 | 16.1577 | 21.5706 | 3.5655 | 4.0111 | 18.2834 | 13.6843 | 18.1733 | 12.454
2012-10-31 00:21 | 25.8398 | 39.8402 | 35.1977 | 39.7694 | 34.0857 | 51.7111 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1573 | 21.5407 | 3.565 | 4.0109 | 18.2995 | 13.657 | 18.2287 | 12.545
2012-10-31 00:21 | 25.8278 | 39.8007 | 35.1936 | 39.7574 | 34.0303 | 51.7169 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49809 | 8.048 | 4.0086 | 16.1578 | 21.5407 | 3.5654 | 4.0108 | 18.26 | 13.6529 | 18.2167 | 12.4896
2012-10-31 00:21 | 25.8315 | 39.8437 | 35.1894 | 39.7768 | 34.0143 | 51.7169 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1574 | 21.5564 | 3.5654 | 4.0109 | 18.2873 | 13.633 | 18.2204 | 12.4579
2012-10-31 00:21 | 25.8293 | 39.8218 | 35.2661 | 39.751 | 34.0949 | 51.7163 | 0.006763 | 0.32692 | 0.002211 | 48.3393 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0089 | 16.1572 | 21.5542 | 3.5653 | 4.0111 | 18.2676 | 13.7119 | 18.1968 | 12.5407
2012-10-31 00:21 | 25.8278 | 39.8557 | 35.2409 | 39.781 | 34.0579 | 51.7135 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49811 | 8.0483 | 4.0089 | 16.1577 | 21.5447 | 3.5651 | 4.0111 | 18.311 | 13.6962 | 18.2363 | 12.5132
2012-10-31 00:21 | 25.833 | 39.8059 | 35.2028 | 39.7508 | 34.0434 | 51.7198 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49811 | 8.0485 | 4.009 | 16.1579 | 21.5258 | 3.5656 | 4.0113 | 18.2801 | 13.677 | 18.225 | 12.5176
2012-10-31 00:21 | 25.827 | 39.8589 | 35.2244 | 39.7487 | 34.0532 | 51.7031 | 0.006763 | 0.32698 | 0.002211 | 48.3478 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1575 | 21.5198 | 3.5644 | 4.011 | 18.3391 | 13.7046 | 18.2289 | 12.5334
2012-10-31 00:21 | 25.8315 | 39.8516 | 35.2289 | 39.8044 | 34.0261 | 51.7198 | 0.00676 | 0.32702 | 0.002211 | 48.3757 | 0.4981 | 8.0479 | 4.0086 | 16.1572 | 21.5604 | 3.5656 | 4.0108 | 18.2912 | 13.6685 | 18.244 | 12.4657
2012-10-31 00:21 | 25.8285 | 39.825 | 35.2298 | 39.7424 | 34.0586 | 51.7059 | 0.006757 | 0.32698 | 0.002209 | 48.3907 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1576 | 21.4732 | 3.5646 | 4.0105 | 18.3518 | 13.7566 | 18.2692 | 12.5854
2012-10-31 00:21 | 25.83 | 39.8461 | 35.2037 | 39.7596 | 34.072 | 51.7146 | 0.006757 | 0.32696 | 0.002209 | 48.3886 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1577 | 21.5349 | 3.5652 | 4.0105 | 18.3112 | 13.6688 | 18.2247 | 12.5371
2012-10-31 00:21 | 25.83 | 39.8776 | 35.2116 | 39.7635 | 34.0049 | 51.71 | 0.006763 | 0.32688 | 0.002211 | 48.3328 | 0.49807 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1574 | 21.5188 | 3.5649 | 4.0104 | 18.3588 | 13.6928 | 18.2447 | 12.4861
2012-10-31 00:21 | 25.833 | 39.8295 | 35.2106 | 39.7194 | 34.0434 | 51.7256 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49806 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1573 | 21.5058 | 3.566 | 4.0103 | 18.3237 | 13.7048 | 18.2136 | 12.5376
2012-10-31 00:21 | 25.8255 | 39.8062 | 35.2189 | 39.7669 | 34.0675 | 51.7239 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49802 | 8.0467 | 4.0074 | 16.1574 | 21.5023 | 3.5658 | 4.0096 | 18.3039 | 13.7166 | 18.2646 | 12.5652
2012-10-31 00:21 | 25.8263 | 39.8582 | 35.2315 | 39.7402 | 34.0525 | 51.7221 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.49804 | 8.047 | 4.0077 | 16.1572 | 21.4911 | 3.5657 | 4.0099 | 18.3671 | 13.7404 | 18.2491 | 12.5614
2012-10-31 00:21 | 25.827 | 39.8471 | 35.2086 | 39.733 | 34.0177 | 51.7117 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49802 | 8.0467 | 4.0074 | 16.1573 | 21.5078 | 3.565 | 4.0096 | 18.3393 | 13.7008 | 18.2252 | 12.5099
2012-10-31 00:21 | 25.8315 | 39.8398 | 35.2525 | 39.7808 | 34.0459 | 51.721 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49795 | 8.0458 | 4.0065 | 16.1578 | 21.5725 | 3.5656 | 4.0087 | 18.2673 | 13.68 | 18.2083 | 12.4734
2012-10-31 00:21 | 25.8293 | 39.8454 | 35.2109 | 39.7392 | 34.0634 | 51.714 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49796 | 8.0455 | 4.0063 | 16.157 | 21.5622 | 3.5652 | 4.0085 | 18.2832 | 13.6487 | 18.177 | 12.5012
2012-10-31 00:21 | 25.8285 | 39.8328 | 35.2219 | 39.7384 | 34.0863 | 51.7129 | 0.006769 | 0.32693 | 0.002213 | 48.2986 | 0.49794 | 8.0455 | 4.0061 | 16.1577 | 21.5574 | 3.5651 | 4.0084 | 18.2754 | 13.6645 | 18.181 | 12.5289
2012-10-31 00:22 | 25.836 | 39.8639 | 35.2373 | 39.7735 | 34.1253 | 51.7204 | 0.006751 | 0.32686 | 0.002207 | 48.4167 | 0.498 | 8.0462 | 4.007 | 16.1571 | 21.5288 | 3.5656 | 4.0092 | 18.3351 | 13.7085 | 18.2447 | 12.5965
2012-10-31 00:22 | 25.8315 | 39.8476 | 35.2446 | 39.7375 | 34.1011 | 51.7158 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.49796 | 8.0461 | 4.0067 | 16.158 | 21.5203 | 3.5653 | 4.0089 | 18.3273 | 13.7243 | 18.2172 | 12.5808
2012-10-31 00:22 | 25.8345 | 39.8034 | 35.2121 | 39.7798 | 34.0804 | 51.7175 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49801 | 8.0462 | 4.0071 | 16.1569 | 21.5474 | 3.5654 | 4.0093 | 18.256 | 13.6647 | 18.2324 | 12.533
2012-10-31 00:22 | 25.8435 | 39.8518 | 35.2448 | 39.7652 | 34.0815 | 51.7146 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.498 | 8.0465 | 4.0071 | 16.1578 | 21.5524 | 3.5652 | 4.0093 | 18.2994 | 13.6924 | 18.2128 | 12.5291
2012-10-31 00:22 | 25.836 | 39.8325 | 35.2373 | 39.7342 | 34.074 | 51.7169 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49799 | 8.0464 | 4.007 | 16.1576 | 21.5569 | 3.5654 | 4.0092 | 18.2756 | 13.6804 | 18.1773 | 12.5171
2012-10-31 00:22 | 25.8465 | 39.8587 | 35.2044 | 39.7761 | 34.0845 | 51.7221 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49802 | 8.0466 | 4.0073 | 16.1572 | 21.5433 | 3.5657 | 4.0095 | 18.3154 | 13.6611 | 18.2328 | 12.5412
2012-10-31 00:22 | 25.8405 | 39.8212 | 35.2536 | 39.7583 | 34.0825 | 51.7152 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49804 | 8.0471 | 4.0078 | 16.1574 | 21.5494 | 3.5652 | 4.01 | 18.2718 | 13.7042 | 18.2089 | 12.5331
2012-10-31 00:22 | 25.8457 | 39.8579 | 35.2943 | 39.7832 | 34.0719 | 51.7181 | 0.006776 | 0.32693 | 0.002215 | 48.2487 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1574 | 21.5466 | 3.5654 | 4.0105 | 18.3113 | 13.7477 | 18.2366 | 12.5253
2012-10-31 00:22 | 25.8375 | 39.8222 | 35.2309 | 39.7592 | 34.0716 | 51.714 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.49811 | 8.0479 | 4.0087 | 16.157 | 21.5343 | 3.5652 | 4.0109 | 18.2879 | 13.6966 | 18.2249 | 12.5373
2012-10-31 00:22 | 25.8375 | 39.8379 | 35.2506 | 39.7592 | 34.0834 | 51.714 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49808 | 8.0476 | 4.0084 | 16.1572 | 21.5424 | 3.5652 | 4.0106 | 18.2955 | 13.7082 | 18.2168 | 12.541
2012-10-31 00:22 | 25.8405 | 39.8527 | 35.2339 | 39.7937 | 34.1061 | 51.7198 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49806 | 8.0469 | 4.0078 | 16.1567 | 21.5534 | 3.5656 | 4.01 | 18.2993 | 13.6805 | 18.2403 | 12.5527
2012-10-31 00:22 | 25.8383 | 39.8151 | 35.2633 | 39.7876 | 34.1 | 51.7204 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.49804 | 8.0468 | 4.0077 | 16.1569 | 21.5432 | 3.5656 | 4.0099 | 18.2719 | 13.7201 | 18.2444 | 12.5568
2012-10-31 00:22 | 25.8427 | 39.847 | 35.2874 | 39.7802 | 34.0689 | 51.7233 | 0.006763 | 0.32696 | 0.002211 | 48.3457 | 0.49804 | 8.0469 | 4.0077 | 16.1571 | 21.5235 | 3.5658 | 4.0099 | 18.3235 | 13.7639 | 18.2567 | 12.5454
2012-10-31 00:22 | 25.8465 | 39.8312 | 35.2517 | 39.784 | 34.0333 | 51.7187 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49802 | 8.0468 | 4.0075 | 16.1578 | 21.5474 | 3.5655 | 4.0097 | 18.2838 | 13.7043 | 18.2366 | 12.4859
2012-10-31 00:22 | 25.848 | 39.872 | 35.2493 | 39.7579 | 34.0624 | 51.7059 | 0.006754 | 0.32693 | 0.002208 | 48.4058 | 0.49794 | 8.0456 | 4.0062 | 16.1577 | 21.5007 | 3.5646 | 4.0084 | 18.3713 | 13.7486 | 18.2572 | 12.5617
2012-10-31 00:22 | 25.845 | 39.8297 | 35.2345 | 39.7982 | 34.0002 | 51.7152 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.49794 | 8.0453 | 4.0061 | 16.1573 | 21.5338 | 3.5652 | 4.0083 | 18.2959 | 13.7007 | 18.2644 | 12.4664
2012-10-31 00:22 | 25.8465 | 39.8587 | 35.2951 | 39.7604 | 34.0688 | 51.7077 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49795 | 8.0458 | 4.0064 | 16.1578 | 21.5514 | 3.5647 | 4.0086 | 18.3073 | 13.7437 | 18.209 | 12.5174
2012-10-31 00:22 | 25.8472 | 39.8279 | 35.2327 | 39.8083 | 34.1247 | 51.7083 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49794 | 8.0455 | 4.0062 | 16.1576 | 21.528 | 3.5648 | 4.0084 | 18.2999 | 13.7047 | 18.2803 | 12.5967
2012-10-31 00:22 | 25.857 | 39.8023 | 35.2859 | 39.7905 | 34.0595 | 51.7175 | 0.00676 | 0.32695 | 0.00221 | 48.3651 | 0.498 | 8.0466 | 4.0072 | 16.1581 | 21.5498 | 3.5654 | 4.0094 | 18.2525 | 13.7361 | 18.2407 | 12.5097
2012-10-31 00:22 | 25.8487 | 39.8609 | 35.2382 | 39.7704 | 34.0749 | 51.7083 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49801 | 8.0466 | 4.0072 | 16.1576 | 21.5536 | 3.5648 | 4.0095 | 18.3073 | 13.6846 | 18.2168 | 12.5213
2012-10-31 00:22 | 25.8472 | 39.8083 | 35.2288 | 39.7807 | 34.0695 | 51.7135 | 0.006744 | 0.32689 | 0.002205 | 48.4712 | 0.49801 | 8.0464 | 4.0072 | 16.1573 | 21.5641 | 3.5651 | 4.0094 | 18.2442 | 13.6647 | 18.2166 | 12.5054
2012-10-31 00:22 | 25.8547 | 39.8354 | 35.2481 | 39.7725 | 34.077 | 51.7007 | 0.006751 | 0.32685 | 0.002207 | 48.4145 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0078 | 16.1576 | 21.5756 | 3.5642 | 4.01 | 18.2598 | 13.6725 | 18.1969 | 12.5014
2012-10-31 00:22 | 25.851 | 39.8789 | 35.2602 | 39.7845 | 34.0575 | 51.7123 | 0.00676 | 0.32683 | 0.002209 | 48.3479 | 0.49808 | 8.0476 | 4.0084 | 16.1572 | 21.5759 | 3.565 | 4.0106 | 18.303 | 13.6843 | 18.2086 | 12.4816
2012-10-31 00:22 | 25.857 | 39.8495 | 35.2465 | 39.8063 | 34.1029 | 51.7221 | 0.006779 | 0.32692 | 0.002216 | 48.2253 | 0.49807 | 8.0474 | 4.0082 | 16.1572 | 21.5819 | 3.5657 | 4.0104 | 18.2676 | 13.6646 | 18.2244 | 12.521
2012-10-31 00:22 | 25.8615 | 39.8344 | 35.2667 | 39.8108 | 34.1193 | 51.7175 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0088 | 16.1575 | 21.5664 | 3.5654 | 4.011 | 18.268 | 13.7003 | 18.2444 | 12.5529
2012-10-31 00:22 | 25.8637 | 39.8208 | 35.2729 | 39.7894 | 34.0781 | 51.7146 | 0.006751 | 0.32698 | 0.002207 | 48.4337 | 0.49812 | 8.0485 | 4.0091 | 16.1575 | 21.5565 | 3.5652 | 4.0113 | 18.2643 | 13.7164 | 18.2329 | 12.5216
2012-10-31 00:23 | 25.8585 | 39.796 | 35.2598 | 39.8038 | 34.0808 | 51.7181 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49813 | 8.0485 | 4.0092 | 16.1574 | 21.5794 | 3.5654 | 4.0114 | 18.2166 | 13.6804 | 18.2244 | 12.5014
2012-10-31 00:23 | 25.863 | 39.8595 | 35.3037 | 39.7847 | 34.0931 | 51.7181 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49814 | 8.0488 | 4.0094 | 16.1577 | 21.5639 | 3.5654 | 4.0116 | 18.2956 | 13.7398 | 18.2208 | 12.5292
2012-10-31 00:23 | 25.8712 | 39.8441 | 35.308 | 39.7969 | 34.1013 | 51.7262 | 0.006773 | 0.3269 | 0.002214 | 48.2658 | 0.49811 | 8.0479 | 4.0087 | 16.157 | 21.56 | 3.566 | 4.011 | 18.2841 | 13.748 | 18.2369 | 12.5413
2012-10-31 00:23 | 25.8689 | 39.8772 | 35.2663 | 39.7985 | 34.0833 | 51.7227 | 0.006766 | 0.32698 | 0.002212 | 48.3263 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1575 | 21.5377 | 3.5658 | 4.0104 | 18.3395 | 13.7286 | 18.2608 | 12.5456
2012-10-31 00:23 | 25.8719 | 39.8408 | 35.3442 | 39.774 | 34.0784 | 51.7042 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49804 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1579 | 21.5808 | 3.5645 | 4.0101 | 18.26 | 13.7634 | 18.1932 | 12.4976
2012-10-31 00:23 | 25.8697 | 39.8504 | 35.2789 | 39.8426 | 34.0959 | 51.6955 | 0.006751 | 0.327 | 0.002208 | 48.438 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1571 | 21.5866 | 3.5639 | 4.0107 | 18.2638 | 13.6923 | 18.256 | 12.5093
2012-10-31 00:23 | 25.8585 | 39.8156 | 35.248 | 39.8156 | 34.1241 | 51.7158 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49806 | 8.0472 | 4.008 | 16.1573 | 21.5714 | 3.5653 | 4.0102 | 18.2442 | 13.6766 | 18.2442 | 12.5527
2012-10-31 00:23 | 25.863 | 39.8516 | 35.2525 | 39.8162 | 34.1089 | 51.71 | 0.006757 | 0.327 | 0.00221 | 48.395 | 0.49806 | 8.0471 | 4.0079 | 16.1571 | 21.5639 | 3.5649 | 4.0101 | 18.2877 | 13.6886 | 18.2523 | 12.545
2012-10-31 00:23 | 25.863 | 39.8634 | 35.284 | 39.8044 | 34.105 | 51.71 | 0.006769 | 0.32695 | 0.002213 | 48.3008 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1577 | 21.5558 | 3.5649 | 4.0103 | 18.3076 | 13.7282 | 18.2486 | 12.5492
2012-10-31 00:23 | 25.8652 | 39.8971 | 35.2902 | 39.8223 | 34.0875 | 51.7129 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1576 | 21.5781 | 3.5651 | 4.0106 | 18.319 | 13.7121 | 18.2442 | 12.5094
2012-10-31 00:23 | 25.8659 | 39.8584 | 35.2633 | 39.8309 | 34.0724 | 51.7088 | 0.00676 | 0.32698 | 0.00221 | 48.3692 | 0.49811 | 8.0481 | 4.0089 | 16.1573 | 21.5708 | 3.5648 | 4.0111 | 18.2876 | 13.6925 | 18.2601 | 12.5016
2012-10-31 00:23 | 25.8644 | 39.8412 | 35.3169 | 39.8176 | 34.059 | 51.7181 | 0.006763 | 0.32696 | 0.002211 | 48.3457 | 0.4981 | 8.048 | 4.0087 | 16.1573 | 21.5773 | 3.5654 | 4.0109 | 18.2639 | 13.7396 | 18.2403 | 12.4817
2012-10-31 00:23 | 25.8719 | 39.9116 | 35.2969 | 39.7897 | 34.1257 | 51.7054 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49806 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1572 | 21.5848 | 3.5646 | 4.0103 | 18.3268 | 13.7121 | 18.2049 | 12.5409
2012-10-31 00:23 | 25.8667 | 39.8474 | 35.3232 | 39.8042 | 34.1047 | 51.7048 | 0.006763 | 0.32699 | 0.002211 | 48.35 | 0.49808 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1574 | 21.5956 | 3.5645 | 4.0105 | 18.2518 | 13.7276 | 18.2086 | 12.5091
2012-10-31 00:23 | 25.8689 | 39.8339 | 35.3017 | 39.8496 | 34.103 | 51.7088 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1572 | 21.654 | 3.5648 | 4.0107 | 18.1799 | 13.6477 | 18.1956 | 12.449
2012-10-31 00:23 | 25.8734 | 39.8463 | 35.2905 | 39.8148 | 34.0759 | 51.7192 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49804 | 8.047 | 4.0077 | 16.1573 | 21.5863 | 3.5655 | 4.0099 | 18.26 | 13.7042 | 18.2285 | 12.4896
2012-10-31 00:23 | 25.8659 | 39.8781 | 35.2751 | 39.8466 | 34.0921 | 51.7215 | 0.006766 | 0.32699 | 0.002212 | 48.3286 | 0.49793 | 8.0451 | 4.0059 | 16.1572 | 21.5708 | 3.5657 | 4.0081 | 18.3073 | 13.7043 | 18.2758 | 12.5213
2012-10-31 00:23 | 25.8704 | 39.8393 | 35.2796 | 39.8039 | 34.0848 | 51.7146 | 0.006776 | 0.32689 | 0.002215 | 48.2423 | 0.49789 | 8.0448 | 4.0055 | 16.1577 | 21.5913 | 3.5652 | 4.0077 | 18.248 | 13.6883 | 18.2126 | 12.4935
2012-10-31 00:23 | 25.8757 | 39.8486 | 35.2731 | 39.8564 | 34.1611 | 51.7025 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49796 | 8.0457 | 4.0064 | 16.1575 | 21.6127 | 3.5644 | 4.0086 | 18.2359 | 13.6604 | 18.2437 | 12.5484
2012-10-31 00:23 | 25.8757 | 39.884 | 35.3361 | 39.7856 | 34.1216 | 51.7146 | 0.006776 | 0.32696 | 0.002215 | 48.253 | 0.49799 | 8.0462 | 4.007 | 16.1574 | 21.6167 | 3.5652 | 4.0092 | 18.2673 | 13.7194 | 18.1689 | 12.5049
2012-10-31 00:23 | 25.8667 | 39.8946 | 35.3192 | 39.7963 | 34.1284 | 51.7192 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49804 | 8.0469 | 4.0077 | 16.1572 | 21.5676 | 3.5655 | 4.0099 | 18.327 | 13.7516 | 18.2287 | 12.5608
2012-10-31 00:23 | 25.8749 | 39.8556 | 35.3196 | 39.8163 | 34.038 | 51.7077 | 0.006763 | 0.32692 | 0.002211 | 48.3393 | 0.49803 | 8.0471 | 4.0077 | 16.1579 | 21.5397 | 3.5647 | 4.0099 | 18.3159 | 13.7799 | 18.2766 | 12.4983
2012-10-31 00:23 | 25.8704 | 39.8787 | 35.2993 | 39.8551 | 33.9783 | 51.7123 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49807 | 8.0478 | 4.0084 | 16.1579 | 21.5632 | 3.565 | 4.0106 | 18.3155 | 13.7361 | 18.2919 | 12.4151
2012-10-31 00:23 | 25.8779 | 39.8744 | 35.2753 | 39.7957 | 34.0489 | 51.7146 | 0.006785 | 0.32696 | 0.002218 | 48.1889 | 0.49803 | 8.0467 | 4.0075 | 16.1572 | 21.5547 | 3.5652 | 4.0097 | 18.3197 | 13.7206 | 18.241 | 12.4942
2012-10-31 00:23 | 25.8727 | 39.8534 | 35.2227 | 39.8377 | 34.1147 | 51.7106 | 0.006751 | 0.32693 | 0.002207 | 48.4273 | 0.49797 | 8.0458 | 4.0066 | 16.1572 | 21.5495 | 3.5649 | 4.0088 | 18.3039 | 13.6732 | 18.2882 | 12.5652
2012-10-31 00:24 | 25.8802 | 39.9042 | 35.2697 | 39.798 | 34.1143 | 51.7175 | 0.006776 | 0.32695 | 0.002215 | 48.2509 | 0.49794 | 8.0457 | 4.0062 | 16.1581 | 21.561 | 3.5654 | 4.0084 | 18.3432 | 13.7087 | 18.237 | 12.5533
2012-10-31 00:24 | 25.8794 | 39.9073 | 35.2965 | 39.8287 | 34.0938 | 51.7146 | 0.006747 | 0.32693 | 0.002206 | 48.4561 | 0.49803 | 8.0468 | 4.0075 | 16.1573 | 21.5241 | 3.5652 | 4.0097 | 18.3832 | 13.7724 | 18.3046 | 12.5697
2012-10-31 00:24 | 25.8757 | 39.8407 | 35.3007 | 39.8053 | 34.0703 | 51.714 | 0.006769 | 0.32693 | 0.002213 | 48.2986 | 0.498 | 8.0465 | 4.0072 | 16.1576 | 21.5766 | 3.5652 | 4.0094 | 18.2641 | 13.7241 | 18.2287 | 12.4937
2012-10-31 00:24 | 25.8832 | 39.8639 | 35.2806 | 39.7931 | 34.0818 | 51.7163 | 0.006773 | 0.32695 | 0.002214 | 48.2723 | 0.49805 | 8.047 | 4.0078 | 16.1572 | 21.5038 | 3.5653 | 4.01 | 18.3601 | 13.7768 | 18.2893 | 12.578
2012-10-31 00:24 | 25.8839 | 39.9079 | 35.2773 | 39.8017 | 34.0628 | 51.7169 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0078 | 16.1577 | 21.5807 | 3.5654 | 4.0101 | 18.3272 | 13.6966 | 18.221 | 12.4821
2012-10-31 00:24 | 25.8817 | 39.9214 | 35.2988 | 39.8467 | 34.0448 | 51.7111 | 0.006754 | 0.32702 | 0.002209 | 48.4187 | 0.49805 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1577 | 21.5465 | 3.565 | 4.0101 | 18.3749 | 13.7523 | 18.3002 | 12.4983
2012-10-31 00:24 | 25.8772 | 39.8697 | 35.2785 | 39.8265 | 34.06 | 51.7129 | 0.006754 | 0.327 | 0.002209 | 48.4165 | 0.49805 | 8.0473 | 4.008 | 16.1578 | 21.5781 | 3.5651 | 4.0102 | 18.2916 | 13.7004 | 18.2484 | 12.4819
2012-10-31 00:24 | 25.8779 | 39.8665 | 35.2634 | 39.8468 | 34.0331 | 51.7135 | 0.00676 | 0.32696 | 0.00221 | 48.3672 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1572 | 21.5707 | 3.5651 | 4.0106 | 18.2958 | 13.6927 | 18.2761 | 12.4624
2012-10-31 00:24 | 25.8884 | 39.8849 | 35.2897 | 39.8613 | 34.1225 | 51.7175 | 0.006773 | 0.32693 | 0.002214 | 48.27 | 0.49809 | 8.0481 | 4.0086 | 16.158 | 21.5612 | 3.5654 | 4.0108 | 18.3237 | 13.7285 | 18.3001 | 12.5613
2012-10-31 00:24 | 25.8817 | 39.9096 | 35.2791 | 39.8742 | 34.104 | 51.7077 | 0.006776 | 0.32699 | 0.002216 | 48.2572 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1577 | 21.5625 | 3.5647 | 4.0105 | 18.3471 | 13.7166 | 18.3117 | 12.5415
2012-10-31 00:24 | 25.8847 | 39.9087 | 35.2899 | 39.8379 | 34.1306 | 51.7117 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49804 | 8.0472 | 4.0079 | 16.1578 | 21.5535 | 3.565 | 4.0101 | 18.3552 | 13.7364 | 18.2844 | 12.5771
2012-10-31 00:24 | 25.8884 | 39.8534 | 35.2858 | 39.8377 | 34.0909 | 51.7111 | 0.006763 | 0.32695 | 0.002211 | 48.3436 | 0.49803 | 8.047 | 4.0076 | 16.1577 | 21.5652 | 3.565 | 4.0099 | 18.2882 | 13.7206 | 18.2725 | 12.5257
2012-10-31 00:24 | 25.8899 | 39.9021 | 35.3346 | 39.8392 | 34.1043 | 51.7059 | 0.006754 | 0.32698 | 0.002208 | 48.4122 | 0.49803 | 8.0473 | 4.0078 | 16.1581 | 21.5506 | 3.5646 | 4.01 | 18.3515 | 13.784 | 18.2886 | 12.5537
2012-10-31 00:24 | 25.8854 | 39.8504 | 35.3143 | 39.8543 | 34.0761 | 51.7152 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49805 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1577 | 21.5341 | 3.5652 | 4.0101 | 18.3163 | 13.7802 | 18.3202 | 12.542
2012-10-31 00:24 | 25.8839 | 39.9275 | 35.2773 | 39.8174 | 34.0746 | 51.7158 | 0.006757 | 0.32698 | 0.002209 | 48.3907 | 0.498 | 8.0463 | 4.0071 | 16.1572 | 21.5807 | 3.5653 | 4.0093 | 18.3468 | 13.6966 | 18.2367 | 12.4939
2012-10-31 00:24 | 25.8832 | 39.9072 | 35.2727 | 39.8167 | 34.0187 | 51.7135 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49788 | 8.0445 | 4.0052 | 16.1577 | 21.556 | 3.5651 | 4.0074 | 18.3512 | 13.7167 | 18.2607 | 12.4627
2012-10-31 00:24 | 25.8824 | 39.8749 | 35.2758 | 39.8356 | 34.0179 | 51.7111 | 0.006754 | 0.3269 | 0.002208 | 48.4015 | 0.49784 | 8.044 | 4.0046 | 16.1576 | 21.5472 | 3.565 | 4.0069 | 18.3277 | 13.7286 | 18.2884 | 12.4707
2012-10-31 00:24 | 25.8876 | 39.8959 | 35.2416 | 39.8093 | 34.0389 | 51.7204 | 0.006769 | 0.32695 | 0.002213 | 48.3008 | 0.4979 | 8.045 | 4.0057 | 16.1578 | 21.5443 | 3.5656 | 4.0079 | 18.3516 | 13.6973 | 18.265 | 12.4946
2012-10-31 00:24 | 25.8891 | 39.8974 | 35.247 | 39.8462 | 34.0522 | 51.714 | 0.006773 | 0.32693 | 0.002214 | 48.27 | 0.49797 | 8.046 | 4.0066 | 16.1577 | 21.5097 | 3.5652 | 4.0088 | 18.3877 | 13.7373 | 18.3365 | 12.5425
2012-10-31 00:24 | 25.8869 | 39.8637 | 35.2645 | 39.8598 | 34.05 | 51.7031 | 0.006769 | 0.32699 | 0.002213 | 48.3071 | 0.49799 | 8.0463 | 4.007 | 16.1576 | 21.5597 | 3.5644 | 4.0092 | 18.304 | 13.7048 | 18.3001 | 12.4903
2012-10-31 00:24 | 25.8974 | 39.8821 | 35.2632 | 39.8663 | 34.0447 | 51.6996 | 0.006769 | 0.32693 | 0.002213 | 48.2986 | 0.49803 | 8.0469 | 4.0076 | 16.1575 | 21.5341 | 3.5642 | 4.0098 | 18.348 | 13.7291 | 18.3322 | 12.5106
2012-10-31 00:24 | 25.8862 | 39.8355 | 35.2678 | 39.8355 | 34.0138 | 51.7054 | 0.006751 | 0.3269 | 0.002207 | 48.423 | 0.49803 | 8.0471 | 4.0077 | 16.158 | 21.5469 | 3.5646 | 4.0099 | 18.2886 | 13.7209 | 18.2886 | 12.4669
2012-10-31 00:24 | 25.8862 | 39.9141 | 35.2441 | 39.8394 | 34.002 | 51.7042 | 0.006773 | 0.32696 | 0.002215 | 48.2743 | 0.49805 | 8.0469 | 4.0077 | 16.1571 | 21.5389 | 3.5645 | 4.01 | 18.3752 | 13.7052 | 18.3005 | 12.4631
2012-10-31 00:24 | 25.8929 | 39.9208 | 35.2627 | 39.8225 | 33.9929 | 51.7111 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49807 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1571 | 21.5817 | 3.565 | 4.0103 | 18.3391 | 13.681 | 18.2408 | 12.4112
2012-10-31 00:24 | 25.8891 | 39.8895 | 35.2431 | 39.8187 | 34.0404 | 51.7129 | 0.00676 | 0.32698 | 0.00221 | 48.3692 | 0.49806 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1572 | 21.5498 | 3.5651 | 4.0103 | 18.3397 | 13.6933 | 18.2689 | 12.4906
2012-10-31 00:24 | 25.8921 | 39.9397 | 35.2027 | 39.8296 | 34.071 | 51.71 | 0.006754 | 0.32683 | 0.002207 | 48.3909 | 0.49804 | 8.0469 | 4.0077 | 16.1573 | 21.5248 | 3.5649 | 4.0099 | 18.4149 | 13.6779 | 18.3048 | 12.5462
2012-10-31 00:25 | 25.8974 | 39.8939 | 35.2593 | 39.8349 | 34.0802 | 51.7071 | 0.006763 | 0.32695 | 0.002211 | 48.3436 | 0.4981 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1569 | 21.5662 | 3.5647 | 4.0107 | 18.3277 | 13.6931 | 18.2687 | 12.514
2012-10-31 00:25 | 25.8959 | 39.8727 | 35.2657 | 39.8452 | 34.0511 | 51.6944 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49807 | 8.0479 | 4.0084 | 16.158 | 21.5807 | 3.5638 | 4.0106 | 18.292 | 13.685 | 18.2645 | 12.4704
2012-10-31 00:25 | 25.8951 | 39.864 | 35.2727 | 39.868 | 34.0109 | 51.7071 | 0.00676 | 0.32699 | 0.00221 | 48.3715 | 0.4981 | 8.0479 | 4.0087 | 16.1573 | 21.5679 | 3.5647 | 4.0109 | 18.2961 | 13.7048 | 18.3001 | 12.443
2012-10-31 00:25 | 25.9019 | 39.8984 | 35.2914 | 39.8276 | 34.0413 | 51.695 | 0.006757 | 0.32688 | 0.002209 | 48.3758 | 0.49811 | 8.0482 | 4.0088 | 16.1576 | 21.5466 | 3.5639 | 4.011 | 18.3518 | 13.7448 | 18.281 | 12.4947
2012-10-31 00:25 | 25.9041 | 39.9124 | 35.2581 | 39.8534 | 34.0238 | 51.7088 | 0.006757 | 0.32693 | 0.002209 | 48.3843 | 0.49807 | 8.0477 | 4.0083 | 16.1577 | 21.5769 | 3.5648 | 4.0105 | 18.3355 | 13.6812 | 18.2765 | 12.4469
2012-10-31 00:25 | 25.8921 | 39.861 | 35.2697 | 39.861 | 34.0591 | 51.7059 | 0.006766 | 0.32695 | 0.002212 | 48.3222 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1571 | 21.5488 | 3.5646 | 4.0107 | 18.3122 | 13.7209 | 18.3122 | 12.5103
2012-10-31 00:25 | 25.9004 | 39.8811 | 35.2662 | 39.8654 | 34.0714 | 51.7059 | 0.00676 | 0.32688 | 0.00221 | 48.3543 | 0.4981 | 8.0478 | 4.0086 | 16.1572 | 21.5531 | 3.5646 | 4.0108 | 18.328 | 13.7131 | 18.3123 | 12.5183
2012-10-31 00:25 | 25.8959 | 39.857 | 35.2578 | 39.8373 | 34.0708 | 51.7111 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49808 | 8.0477 | 4.0084 | 16.1575 | 21.5526 | 3.565 | 4.0106 | 18.3044 | 13.7052 | 18.2847 | 12.5182
2012-10-31 00:25 | 25.8981 | 39.871 | 35.256 | 39.8749 | 34.073 | 51.7083 | 0.006769 | 0.32689 | 0.002213 | 48.2922 | 0.49809 | 8.0477 | 4.0085 | 16.1571 | 21.5829 | 3.5648 | 4.0107 | 18.2881 | 13.6731 | 18.292 | 12.4901
2012-10-31 00:25 | 25.8996 | 39.9079 | 35.3009 | 39.7978 | 34.0903 | 51.7169 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49807 | 8.0474 | 4.0082 | 16.157 | 21.5403 | 3.5654 | 4.0104 | 18.3676 | 13.7606 | 18.2575 | 12.55
2012-10-31 00:25 | 25.8959 | 39.8963 | 35.2499 | 39.8452 | 34.1063 | 51.6938 | 0.006763 | 0.32695 | 0.002211 | 48.3436 | 0.49807 | 8.0474 | 4.0081 | 16.1572 | 21.5446 | 3.5638 | 4.0103 | 18.3517 | 13.7053 | 18.3006 | 12.5617
2012-10-31 00:25 | 25.9064 | 39.9029 | 35.2998 | 39.8793 | 34.1089 | 51.7048 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49804 | 8.0471 | 4.0078 | 16.1574 | 21.5832 | 3.5645 | 4.01 | 18.3197 | 13.7166 | 18.2961 | 12.5257
2012-10-31 00:25 | 25.9026 | 39.8794 | 35.2408 | 39.8637 | 34.113 | 51.7083 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.49805 | 8.0473 | 4.0079 | 16.1577 | 21.5754 | 3.5648 | 4.0101 | 18.304 | 13.6654 | 18.2883 | 12.5376
2012-10-31 00:25 | 25.9004 | 39.9165 | 35.3175 | 39.8851 | 34.1582 | 51.7083 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49804 | 8.0468 | 4.0076 | 16.1571 | 21.5772 | 3.5648 | 4.0099 | 18.3393 | 13.7403 | 18.3079 | 12.581
2012-10-31 00:25 | 25.9026 | 39.8558 | 35.2526 | 39.8479 | 34.117 | 51.71 | 0.006763 | 0.3269 | 0.002211 | 48.3371 | 0.49797 | 8.046 | 4.0067 | 16.1575 | 21.5914 | 3.5649 | 4.0089 | 18.2644 | 13.6612 | 18.2565 | 12.5256
2012-10-31 00:25 | 25.8921 | 39.9122 | 35.2973 | 39.806 | 34.0749 | 51.7013 | 0.006751 | 0.32688 | 0.002207 | 48.4188 | 0.49795 | 8.0457 | 4.0064 | 16.1578 | 21.605 | 3.5643 | 4.0086 | 18.3072 | 13.6923 | 18.201 | 12.4699
2012-10-31 00:25 | 25.8981 | 39.8788 | 35.2994 | 39.8592 | 34.0651 | 51.7117 | 0.006763 | 0.32698 | 0.002211 | 48.3478 | 0.498 | 8.0467 | 4.0073 | 16.158 | 21.623 | 3.565 | 4.0095 | 18.2558 | 13.6764 | 18.2362 | 12.4421
2012-10-31 00:25 | 25.8989 | 39.8875 | 35.2923 | 39.8639 | 34.0699 | 51.7054 | 0.00676 | 0.3269 | 0.00221 | 48.3586 | 0.49803 | 8.0468 | 4.0075 | 16.1574 | 21.6078 | 3.5646 | 4.0097 | 18.2797 | 13.6845 | 18.2561 | 12.4621
2012-10-31 00:25 | 25.8981 | 39.8946 | 35.2757 | 39.8395 | 34.0612 | 51.71 | 0.006757 | 0.3269 | 0.002209 | 48.38 | 0.49805 | 8.0474 | 4.008 | 16.158 | 21.5829 | 3.5649 | 4.0102 | 18.3117 | 13.6928 | 18.2566 | 12.4783
2012-10-31 00:25 | 25.8966 | 39.8773 | 35.2979 | 39.8301 | 34.107 | 51.7048 | 0.006766 | 0.32689 | 0.002212 | 48.3136 | 0.49807 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1575 | 21.5694 | 3.5645 | 4.0104 | 18.3079 | 13.7285 | 18.2607 | 12.5376
2012-10-31 00:25 | 25.8891 | 39.917 | 35.2865 | 39.8305 | 34.0956 | 51.7152 | 0.006766 | 0.32692 | 0.002212 | 48.3179 | 0.49806 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1577 | 21.606 | 3.5652 | 4.0104 | 18.311 | 13.6805 | 18.2245 | 12.4896
2012-10-31 00:25 | 25.8981 | 39.8513 | 35.2994 | 39.8474 | 34.0809 | 51.7158 | 0.006773 | 0.32686 | 0.002214 | 48.2594 | 0.4981 | 8.0479 | 4.0087 | 16.1572 | 21.607 | 3.5653 | 4.0109 | 18.2443 | 13.6924 | 18.2404 | 12.4739
2012-10-31 00:25 | 25.8989 | 39.8914 | 35.3002 | 39.8639 | 34.0935 | 51.7065 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49808 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1576 | 21.5596 | 3.5646 | 4.0107 | 18.3318 | 13.7406 | 18.3043 | 12.5339
2012-10-31 00:25 | 25.9064 | 39.8635 | 35.3392 | 39.8517 | 34.1129 | 51.7094 | 0.006751 | 0.32689 | 0.002207 | 48.421 | 0.49807 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1575 | 21.5591 | 3.5648 | 4.0104 | 18.3044 | 13.7801 | 18.2926 | 12.5538
2012-10-31 00:25 | 25.8974 | 39.9214 | 35.3145 | 39.8742 | 34.1236 | 51.7129 | 0.006754 | 0.32688 | 0.002208 | 48.3972 | 0.49809 | 8.0476 | 4.0084 | 16.157 | 21.6063 | 3.5651 | 4.0106 | 18.3151 | 13.7082 | 18.2679 | 12.5173
2012-10-31 00:25 | 25.8921 | 39.9043 | 35.2895 | 39.8689 | 34.067 | 51.7025 | 0.00676 | 0.32689 | 0.00221 | 48.3565 | 0.49807 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1575 | 21.5569 | 3.5644 | 4.0105 | 18.3474 | 13.7326 | 18.312 | 12.5101
2012-10-31 00:25 | 25.8959 | 39.8648 | 35.3327 | 39.8963 | 34.1024 | 51.7117 | 0.006747 | 0.32692 | 0.002206 | 48.454 | 0.4981 | 8.0477 | 4.0086 | 16.1569 | 21.5486 | 3.565 | 4.0108 | 18.3162 | 13.7841 | 18.3477 | 12.5538
2012-10-31 00:26 | 25.9049 | 39.9368 | 35.3023 | 39.9014 | 34.0995 | 51.7135 | 0.006747 | 0.32689 | 0.002206 | 48.4497 | 0.49809 | 8.0478 | 4.0085 | 16.1573 | 21.5416 | 3.5651 | 4.0107 | 18.3952 | 13.7607 | 18.3598 | 12.5579
2012-10-31 00:26 | 25.8914 | 39.9075 | 35.2927 | 39.8131 | 34.0939 | 51.7175 | 0.006769 | 0.32688 | 0.002213 | 48.29 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0082 | 16.1575 | 21.512 | 3.5654 | 4.0104 | 18.3955 | 13.7807 | 18.3011 | 12.5819
2012-10-31 00:26 | 25.8966 | 39.9009 | 35.2979 | 39.8537 | 34.111 | 51.7065 | 0.006763 | 0.32686 | 0.002211 | 48.3308 | 0.49811 | 8.0479 | 4.0087 | 16.1571 | 21.5734 | 3.5646 | 4.0109 | 18.3275 | 13.7245 | 18.2803 | 12.5376
2012-10-31 00:26 | 25.8944 | 39.8948 | 35.2602 | 39.8515 | 34.093 | 51.7111 | 0.006769 | 0.32685 | 0.002212 | 48.2857 | 0.49806 | 8.0473 | 4.0081 | 16.1572 | 21.5953 | 3.565 | 4.0103 | 18.2995 | 13.6649 | 18.2562 | 12.4977
2012-10-31 00:26 | 25.8981 | 39.9339 | 35.26 | 39.8474 | 34.1085 | 51.7083 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.49794 | 8.0455 | 4.0061 | 16.1577 | 21.5829 | 3.5648 | 4.0083 | 18.351 | 13.6771 | 18.2645 | 12.5256
2012-10-31 00:26 | 25.8989 | 39.919 | 35.2568 | 39.86 | 34.1093 | 51.6984 | 0.006754 | 0.32686 | 0.002208 | 48.3952 | 0.49791 | 8.045 | 4.0057 | 16.1575 | 21.5637 | 3.5641 | 4.0079 | 18.3553 | 13.6931 | 18.2963 | 12.5456
2012-10-31 00:26 | 25.8951 | 39.8876 | 35.3279 | 39.8876 | 34.1016 | 51.7071 | 0.006766 | 0.32686 | 0.002212 | 48.3093 | 0.49796 | 8.0458 | 4.0064 | 16.1576 | 21.5919 | 3.5647 | 4.0087 | 18.2957 | 13.736 | 18.2957 | 12.5097
2012-10-31 00:26 | 25.8944 | 39.9302 | 35.2918 | 39.8555 | 34.089 | 51.6944 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49799 | 8.0462 | 4.007 | 16.1574 | 21.5351 | 3.5638 | 4.0092 | 18.3951 | 13.7567 | 18.3204 | 12.5539
2012-10-31 00:26 | 25.9019 | 39.8984 | 35.2717 | 39.8905 | 34.132 | 51.7025 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49802 | 8.047 | 4.0076 | 16.1578 | 21.5987 | 3.5644 | 4.0098 | 18.2997 | 13.673 | 18.2918 | 12.5333
2012-10-31 00:26 | 25.8944 | 39.9263 | 35.2918 | 39.8043 | 34.1364 | 51.7025 | 0.006757 | 0.32689 | 0.002209 | 48.378 | 0.49806 | 8.0475 | 4.0081 | 16.1577 | 21.5832 | 3.5644 | 4.0103 | 18.3431 | 13.7086 | 18.2211 | 12.5532
2012-10-31 00:26 | 25.8914 | 39.8407 | 35.2848 | 39.8249 | 34.1294 | 51.7065 | 0.006769 | 0.3269 | 0.002213 | 48.2943 | 0.49808 | 8.0475 | 4.0083 | 16.1571 | 21.6003 | 3.5646 | 4.0105 | 18.2404 | 13.6845 | 18.2246 | 12.5291
2012-10-31 00:26 | 25.8974 | 39.9017 | 35.3342 | 39.8742 | 34.1275 | 51.7088 | 0.006766 | 0.32693 | 0.002212 | 48.32 | 0.49809 | 8.0479 | 4.0086 | 16.1575 | 21.5261 | 3.5648 | 4.0108 | 18.3756 | 13.8081 | 18.3481 | 12.6014
2012-10-31 00:26 | 25.8966 | 39.956 | 35.3176 | 39.838 | 34.0912 | 51.7054 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.49808 | 8.0476 | 4.0083 | 16.1574 | 21.5293 | 3.5646 | 4.0105 | 18.4267 | 13.7883 | 18.3087 | 12.5619
2012-10-31 00:26 | 25.9026 | 39.9069 | 35.3354 | 39.8833 | 34.117 | 51.7083 | 0.00676 | 0.32692 | 0.00221 | 48.3608 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1576 | 21.5633 | 3.5648 | 4.0109 | 18.3436 | 13.7721 | 18.32 | 12.5537
2012-10-31 00:26 | 25.9011 | 39.9251 | 35.3063 | 39.8582 | 34.076 | 51.71 | 0.006773 | 0.3269 | 0.002214 | 48.2658 | 0.4981 | 8.0478 | 4.0086 | 16.157 | 21.5779 | 3.5649 | 4.0108 | 18.3472 | 13.7284 | 18.2803 | 12.4981
2012-10-31 00:26 | 25.9041 | 39.932 | 35.3448 | 39.8573 | 34.0909 | 51.7036 | 0.00676 | 0.32693 | 0.00221 | 48.3629 | 0.4981 | 8.0481 | 4.0087 | 16.1577 | 21.5769 | 3.5644 | 4.0109 | 18.3551 | 13.7679 | 18.2804 | 12.514
2012-10-31 00:26 | 25.9071 | 39.9193 | 35.2808 | 39.8839 | 34.1136 | 51.6961 | 0.006751 | 0.32695 | 0.002207 | 48.4296 | 0.49804 | 8.0473 | 4.0078 | 16.1579 | 21.5598 | 3.5639 | 4.0101 | 18.3595 | 13.721 | 18.3241 | 12.5538
2012-10-31 00:26 | 25.9041 | 39.9242 | 35.3212 | 39.8691 | 34.083 | 51.6932 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.49799 | 8.0462 | 4.0069 | 16.1573 | 21.5287 | 3.5637 | 4.0091 | 18.3955 | 13.7925 | 18.3404 | 12.5543
2012-10-31 00:26 | 25.8996 | 39.8843 | 35.297 | 39.841 | 34.1219 | 51.7065 | 0.006757 | 0.32695 | 0.002209 | 48.3866 | 0.49792 | 8.0453 | 4.0059 | 16.1578 | 21.5764 | 3.5646 | 4.0081 | 18.3079 | 13.7206 | 18.2646 | 12.5455
2012-10-31 00:26 | 25.9011 | 39.9447 | 35.3221 | 39.8543 | 34.0997 | 51.7117 | 0.00676 | 0.32685 | 0.002209 | 48.35 | 0.49794 | 8.0455 | 4.0062 | 16.1577 | 21.5659 | 3.565 | 4.0084 | 18.3788 | 13.7562 | 18.2884 | 12.5338
2012-10-31 00:26 | 25.9041 | 39.932 | 35.3054 | 39.8652 | 34.1264 | 51.7013 | 0.006773 | 0.32696 | 0.002215 | 48.2743 | 0.49796 | 8.0457 | 4.0064 | 16.1573 | 21.5608 | 3.5643 | 4.0086 | 18.3712 | 13.7446 | 18.3044 | 12.5656
2012-10-31 00:26 | 25.9049 | 39.8974 | 35.3023 | 39.8542 | 34.1153 | 51.7083 | 0.006754 | 0.32695 | 0.002208 | 48.4081 | 0.49794 | 8.0453 | 4.006 | 16.1574 | 21.5295 | 3.5648 | 4.0083 | 18.3679 | 13.7728 | 18.3247 | 12.5858
2012-10-31 00:26 | 25.9079 | 39.9044 | 35.321 | 39.8808 | 34.0158 | 51.6967 | 0.006754 | 0.32692 | 0.002208 | 48.4038 | 0.49791 | 8.0451 | 4.0057 | 16.1578 | 21.5526 | 3.564 | 4.0079 | 18.3518 | 13.7684 | 18.3282 | 12.4632
2012-10-31 00:26 | 25.9011 | 39.8543 | 35.2709 | 39.8622 | 34.0208 | 51.6973 | 0.006766 | 0.3269 | 0.002212 | 48.3157 | 0.49791 | 8.0448 | 4.0056 | 16.1572 | 21.5939 | 3.564 | 4.0078 | 18.2604 | 13.677 | 18.2683 | 12.4269
2012-10-31 00:26 | 25.9026 | 39.903 | 35.3078 | 39.8637 | 34.0539 | 51.6967 | 0.006769 | 0.32696 | 0.002213 | 48.3029 | 0.49795 | 8.0456 | 4.0063 | 16.1575 | 21.5473 | 3.564 | 4.0085 | 18.3557 | 13.7605 | 18.3164 | 12.5066
2012-10-31 00:26 | 25.9064 | 39.8753 | 35.2959 | 39.8793 | 34.101 | 51.7019 | 0.006763 | 0.32693 | 0.002211 | 48.3414 | 0.498 | 8.0464 | 4.0071 | 16.1574 | 21.5752 | 3.5643 | 4.0093 | 18.3001 | 13.7207 | 18.3041 | 12.5258
2012-10-31 00:27 | 25.9056 | 39.9139 | 35.2951 | 39.8706 | 34.0963 | 51.7025 | 0.006757 | 0.32692 | 0.002209 | 48.3823 | 0.498 | 8.0468 | 4.0073 | 16.1581 | 21.5423 | 3.5644 | 4.0095 | 18.3716 | 13.7528 | 18.3283 | 12.554
2012-10-31 00:27 | 25.9071 | 39.9193 | 35.2966 | 39.8524 | 34.1372 | 51.6921 | 0.006776 | 0.32692 | 0.002215 | 48.2466 | 0.49806 | 8.0476 | 4.0082 | 16.1577 | 21.5799 | 3.5637 | 4.0104 | 18.3394 | 13.7167 | 18.2725 | 12.5573
2012-10-31 00:27 | 25.9146 | 39.9189 | 35.2883 | 39.8835 | 34.0935 | 51.7215 | 0.006769 | 0.3269 | 0.002213 | 48.2943 | 0.74578 | 11.9956 | 8.9461 | 16.0847 | 21.6074 | 3.5657 | 8.9483 | 18.3115 | 13.6809 | 18.2761 | 12.4861
2012-10-31 00:27 | 25.9153 | 40.2184 | 35.4152 | 39.8842 | 34.0468 | 51.9839 | 0.006769 | 0.32696 | 0.002213 | 48.3029 | 0.85421 | 13.7222 | 11.7217 | 16.0641 | 21.56 | 3.5838 | 11.7239 | 18.6584 | 13.8552 | 18.3242 | 12.4868
2012-10-31 00:27 | 25.9093 | 40.5662 | 35.5392 | 39.9805 | 34.0645 | 52.0278 | 0.006773 | 0.32699 | 0.002215 | 48.2786 | 0.85411 | 13.7204 | 11.7186 | 16.064 | 21.57 | 3.5868 | 11.7208 | 18.9962 | 13.9692 | 18.4105 | 12.4945
2012-10-31 00:27 | 25.9116 | 40.9144 | 35.6283 | 40.1322 | 34.2049 | 52.0695 | 0.006776 | 0.32703 | 0.002216 | 48.2636 | 0.85416 | 13.7212 | 11.7201 | 16.0639 | 21.5884 | 3.5897 | 11.7223 | 19.326 | 14.0399 | 18.5438 | 12.6165
2012-10-31 00:27 | 25.9116 | 41.2366 | 35.7347 | 40.3563 | 34.2482 | 52.1047 | 0.00676 | 0.32699 | 0.00221 | 48.3715 | 0.85415 | 13.7209 | 11.7198 | 16.0637 | 21.5683 | 3.5921 | 11.722 | 19.6683 | 14.1664 | 18.788 | 12.6799
2012-10-31 00:27 | 25.9123 | 41.4219 | 35.8654 | 40.4749 | 34.3673 | 52.1116 | 0.006779 | 0.32708 | 0.002217 | 48.2487 | 0.85422 | 13.722 | 11.7216 | 16.0637 | 21.557 | 3.5926 | 11.7238 | 19.8649 | 14.3084 | 18.9179 | 12.8103
2012-10-31 00:27 | 25.9183 | 41.5614 | 35.8675 | 40.5477 | 34.4206 | 52.1348 | 0.006779 | 0.32702 | 0.002217 | 48.2402 | 0.85422 | 13.7217 | 11.7214 | 16.0634 | 21.6071 | 3.5942 | 11.7236 | 19.9543 | 14.2604 | 18.9406 | 12.8135
2012-10-31 00:27 | 25.9221 | 41.6438 | 35.9265 | 40.752 | 34.4323 | 52.14 | 0.006776 | 0.327 | 0.002216 | 48.2593 | 0.85421 | 13.7219 | 11.7214 | 16.0638 | 21.5909 | 3.5945 | 11.7236 | 20.0529 | 14.3356 | 19.1611 | 12.8414
2012-10-31 00:27 | 25.9176 | 41.8357 | 36.0126 | 40.8614 | 34.5303 | 52.1625 | 0.006779 | 0.32706 | 0.002217 | 48.2465 | 0.85435 | 13.7241 | 11.7252 | 16.0637 | 21.5864 | 3.5961 | 11.7274 | 20.2493 | 14.4262 | 19.275 | 12.9439
2012-10-31 00:27 | 25.9131 | 41.9608 | 36.087 | 40.9277 | 34.5968 | 52.1758 | 0.006782 | 0.32706 | 0.002218 | 48.2252 | 0.85438 | 13.7245 | 11.7259 | 16.0637 | 21.5538 | 3.597 | 11.7281 | 20.407 | 14.5332 | 19.3739 | 13.043
2012-10-31 00:27 | 25.9138 | 42.1107 | 36.1231 | 41.1405 | 34.6409 | 52.2006 | 0.006785 | 0.32708 | 0.002219 | 48.206 | 0.85438 | 13.7244 | 11.7259 | 16.0636 | 21.5545 | 3.5987 | 11.7281 | 20.5562 | 14.5686 | 19.586 | 13.0864
2012-10-31 00:27 | 25.9251 | 42.2437 | 36.2329 | 41.2815 | 34.7113 | 52.1989 | 0.006769 | 0.32714 | 0.002214 | 48.3284 | 0.85437 | 13.7241 | 11.7254 | 16.0635 | 21.5818 | 3.5986 | 11.7276 | 20.6619 | 14.6511 | 19.6997 | 13.1295
2012-10-31 00:27 | 25.9183 | 42.3978 | 36.2971 | 41.369 | 34.7597 | 52.2186 | 0.006779 | 0.32711 | 0.002217 | 48.2528 | 0.8544 | 13.7247 | 11.7265 | 16.0635 | 21.559 | 3.6 | 11.7287 | 20.8388 | 14.7381 | 19.81 | 13.2007
2012-10-31 00:27 | 25.9146 | 42.5354 | 36.3958 | 41.5067 | 34.7836 | 52.2336 | 0.006773 | 0.32714 | 0.002216 | 48.2999 | 0.85445 | 13.7253 | 11.7276 | 16.0633 | 21.5673 | 3.601 | 11.7298 | 20.9681 | 14.8285 | 19.9394 | 13.2163
2012-10-31 00:27 | 25.9183 | 42.704 | 36.4389 | 41.6754 | 34.878 | 52.2567 | 0.006769 | 0.32705 | 0.002214 | 48.3157 | 0.85444 | 13.725 | 11.7272 | 16.0632 | 21.5871 | 3.6026 | 11.7294 | 21.1169 | 14.8518 | 20.0883 | 13.2909
2012-10-31 00:27 | 25.9146 | 42.818 | 36.5416 | 41.8013 | 34.9335 | 52.2631 | 0.006773 | 0.32715 | 0.002216 | 48.3021 | 0.85447 | 13.7255 | 11.728 | 16.0632 | 21.5473 | 3.603 | 11.7303 | 21.2707 | 14.9943 | 20.254 | 13.3862
2012-10-31 00:27 | 25.9146 | 42.9122 | 36.5849 | 41.9112 | 34.9808 | 52.2792 | 0.006769 | 0.32716 | 0.002215 | 48.3327 | 0.85449 | 13.7258 | 11.7285 | 16.0632 | 21.6155 | 3.6041 | 11.7307 | 21.2967 | 14.9694 | 20.2957 | 13.3653
2012-10-31 00:27 | 25.9116 | 43.0426 | 36.6568 | 42.081 | 35.1118 | 52.2833 | 0.006785 | 0.32708 | 0.002219 | 48.206 | 0.85453 | 13.7267 | 11.7299 | 16.0634 | 21.6044 | 3.6044 | 11.7322 | 21.4382 | 15.0524 | 20.4766 | 13.5074
2012-10-31 00:28 | 25.9138 | 43.2331 | 36.7811 | 42.2755 | 35.1416 | 52.2989 | 0.006779 | 0.32712 | 0.002218 | 48.2551 | 0.85457 | 13.7269 | 11.7307 | 16.0629 | 21.6227 | 3.6055 | 11.7329 | 21.6104 | 15.1584 | 20.6528 | 13.5189
2012-10-31 00:28 | 25.9101 | 43.3902 | 36.8523 | 42.4524 | 35.2286 | 52.318 | 0.006766 | 0.32715 | 0.002213 | 48.3521 | 0.85454 | 13.7264 | 11.7297 | 16.063 | 21.6471 | 3.6068 | 11.7319 | 21.7431 | 15.2052 | 20.8053 | 13.5815
2012-10-31 00:28 | 25.9116 | 43.478 | 36.9365 | 42.5952 | 35.3011 | 52.3214 | 0.006769 | 0.32708 | 0.002214 | 48.32 | 0.8545 | 13.7261 | 11.729 | 16.0633 | 21.6245 | 3.607 | 11.7312 | 21.8535 | 15.312 | 20.9707 | 13.6766
2012-10-31 00:28 | 25.9116 | 43.5447 | 36.9916 | 42.713 | 35.3405 | 52.3417 | 0.006776 | 0.32715 | 0.002217 | 48.2807 | 0.8545 | 13.7259 | 11.7289 | 16.0631 | 21.6125 | 3.6084 | 11.7311 | 21.9322 | 15.3791 | 21.1005 | 13.728
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 43.6875 | 37.0799 | 42.8402 | 35.4013 | 52.3451 | 0.006776 | 0.32718 | 0.002217 | 48.285 | 0.85448 | 13.7254 | 11.7281 | 16.0629 | 21.5941 | 3.6087 | 11.7304 | 22.0934 | 15.4858 | 21.2461 | 13.8072
2012-10-31 00:28 | 25.9138 | 43.8488 | 37.1475 | 42.9741 | 35.4807 | 52.3648 | 0.006782 | 0.32714 | 0.002219 | 48.2358 | 0.85451 | 13.7257 | 11.7287 | 16.0626 | 21.5786 | 3.61 | 11.731 | 22.2702 | 15.5689 | 21.3955 | 13.9021
2012-10-31 00:28 | 25.9116 | 43.9917 | 37.2043 | 43.1367 | 35.4942 | 52.3752 | 0.006788 | 0.32716 | 0.002221 | 48.1974 | 0.85453 | 13.7263 | 11.7295 | 16.063 | 21.5964 | 3.6107 | 11.7317 | 22.3953 | 15.6079 | 21.5403 | 13.8978
2012-10-31 00:28 | 25.9146 | 44.1162 | 37.3255 | 43.23 | 35.58 | 52.3873 | 0.006766 | 0.32722 | 0.002214 | 48.3627 | 0.85457 | 13.7269 | 11.7306 | 16.0628 | 21.5834 | 3.6116 | 11.7328 | 22.5328 | 15.7421 | 21.6466 | 13.9966
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 44.2324 | 37.3635 | 43.3659 | 35.6141 | 52.4018 | 0.006782 | 0.32721 | 0.002219 | 48.2465 | 0.85462 | 13.7276 | 11.7319 | 16.0629 | 21.6102 | 3.6126 | 11.7341 | 22.6222 | 15.7533 | 21.7557 | 14.0039
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 44.35 | 37.3911 | 43.5032 | 35.7087 | 52.4214 | 0.006779 | 0.32711 | 0.002217 | 48.2528 | 0.85462 | 13.7274 | 11.7318 | 16.0626 | 21.6021 | 3.6139 | 11.734 | 22.7479 | 15.789 | 21.9011 | 14.1066
2012-10-31 00:28 | 25.9101 | 44.4723 | 37.5297 | 43.6608 | 35.7529 | 52.4168 | 0.006779 | 0.32724 | 0.002218 | 48.2722 | 0.85457 | 13.7269 | 11.7306 | 16.0628 | 21.619 | 3.6136 | 11.7328 | 22.8533 | 15.9107 | 22.0418 | 14.1339
2012-10-31 00:28 | 25.9168 | 44.5966 | 37.5955 | 43.793 | 35.8305 | 52.4364 | 0.006788 | 0.32714 | 0.002221 | 48.1931 | 0.85456 | 13.7266 | 11.7302 | 16.0628 | 21.5976 | 3.615 | 11.7325 | 22.999 | 15.9979 | 22.1954 | 14.2329
2012-10-31 00:28 | 25.9071 | 44.7084 | 37.6724 | 43.9205 | 35.8051 | 52.4515 | 0.006785 | 0.32719 | 0.00222 | 48.223 | 0.85454 | 13.7263 | 11.7296 | 16.0628 | 21.612 | 3.616 | 11.7319 | 23.0964 | 16.0604 | 22.3085 | 14.1931
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 44.8203 | 37.7416 | 44.0404 | 35.8822 | 52.4613 | 0.006769 | 0.32714 | 0.002214 | 48.3284 | 0.85455 | 13.7266 | 11.7301 | 16.063 | 21.5781 | 3.6167 | 11.7323 | 23.2422 | 16.1635 | 22.4623 | 14.3041
2012-10-31 00:28 | 25.9101 | 44.9621 | 37.8211 | 44.1548 | 35.9578 | 52.4728 | 0.006776 | 0.32721 | 0.002217 | 48.2893 | 0.85461 | 13.7273 | 11.7314 | 16.0626 | 21.5909 | 3.6175 | 11.7336 | 23.3712 | 16.2302 | 22.5639 | 14.3669
2012-10-31 00:28 | 25.9176 | 45.0558 | 37.8877 | 44.2995 | 36.0126 | 52.4821 | 0.006776 | 0.32718 | 0.002217 | 48.285 | 0.85457 | 13.7267 | 11.7304 | 16.0627 | 21.5743 | 3.6181 | 11.7326 | 23.4815 | 16.3134 | 22.7252 | 14.4383
2012-10-31 00:28 | 25.9146 | 45.1625 | 37.9516 | 44.422 | 36.12 | 52.4971 | 0.00676 | 0.32716 | 0.002212 | 48.397 | 0.85457 | 13.7269 | 11.7307 | 16.0629 | 21.6395 | 3.6192 | 11.7329 | 23.523 | 16.3121 | 22.7825 | 14.4805
2012-10-31 00:28 | 25.9108 | 45.2644 | 38.058 | 44.5828 | 36.1438 | 52.5116 | 0.006766 | 0.32712 | 0.002213 | 48.3478 | 0.85453 | 13.7263 | 11.7295 | 16.063 | 21.6237 | 3.6201 | 11.7317 | 23.6407 | 16.4343 | 22.9591 | 14.5201
2012-10-31 00:28 | 25.9168 | 45.4192 | 38.0995 | 44.6946 | 36.2207 | 52.5254 | 0.006791 | 0.32726 | 0.002222 | 48.191 | 0.85451 | 13.726 | 11.729 | 16.063 | 21.6377 | 3.6211 | 11.7312 | 23.7815 | 16.4618 | 23.0569 | 14.583
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 45.5175 | 38.2297 | 44.832 | 36.2802 | 52.533 | 0.006766 | 0.32722 | 0.002214 | 48.3627 | 0.8545 | 13.7255 | 11.7284 | 16.0626 | 21.6061 | 3.6216 | 11.7306 | 23.9114 | 16.6236 | 23.2259 | 14.6741
2012-10-31 00:28 | 25.9093 | 45.631 | 38.3281 | 44.9417 | 36.3748 | 52.5509 | 0.006785 | 0.32725 | 0.00222 | 48.2315 | 0.85454 | 13.726 | 11.7294 | 16.0625 | 21.6503 | 3.6229 | 11.7316 | 23.9807 | 16.6778 | 23.2914 | 14.7245
2012-10-31 00:28 | 25.9116 | 45.7273 | 38.421 | 45.0733 | 36.4322 | 52.5607 | 0.006779 | 0.32721 | 0.002218 | 48.2679 | 0.85456 | 13.7266 | 11.7303 | 16.0627 | 21.6245 | 3.6235 | 11.7325 | 24.1028 | 16.7965 | 23.4488 | 14.8077
2012-10-31 00:28 | 25.9101 | 45.8393 | 38.4549 | 45.205 | 36.5056 | 52.574 | 0.006769 | 0.32725 | 0.002215 | 48.3455 | 0.85457 | 13.7267 | 11.7304 | 16.0626 | 21.6029 | 3.6245 | 11.7326 | 24.2364 | 16.852 | 23.6021 | 14.9027
2012-10-31 00:28 | 25.9101 | 45.9411 | 38.5336 | 45.3303 | 36.6041 | 52.5763 | 0.006779 | 0.32722 | 0.002218 | 48.27 | 0.85463 | 13.7276 | 11.7319 | 16.0626 | 21.6069 | 3.6246 | 11.7342 | 24.3342 | 16.9267 | 23.7234 | 14.9972
2012-10-31 00:29 | 25.9079 | 46.0563 | 38.6298 | 45.4652 | 36.6925 | 52.5884 | 0.006791 | 0.32716 | 0.002222 | 48.1761 | 0.8546 | 13.7271 | 11.7312 | 16.0625 | 21.6208 | 3.6254 | 11.7335 | 24.4355 | 17.009 | 23.8444 | 15.0717
2012-10-31 00:29 | 25.9108 | 46.2001 | 38.7822 | 45.5855 | 36.7427 | 52.6023 | 0.006776 | 0.32731 | 0.002218 | 48.3042 | 0.85462 | 13.7274 | 11.7317 | 16.0626 | 21.5876 | 3.6264 | 11.7339 | 24.6125 | 17.1946 | 23.9979 | 15.1551
2012-10-31 00:29 | 25.9071 | 46.2864 | 38.8139 | 45.7189 | 36.8099 | 52.6191 | 0.006785 | 0.32722 | 0.00222 | 48.2273 | 0.85461 | 13.7271 | 11.7313 | 16.0624 | 21.612 | 3.6276 | 11.7335 | 24.6744 | 17.2019 | 24.1069 | 15.1979
2012-10-31 00:29 | 25.9049 | 46.4016 | 38.859 | 45.8419 | 36.8313 | 52.6185 | 0.006773 | 0.32722 | 0.002216 | 48.3127 | 0.85466 | 13.7281 | 11.7328 | 16.0626 | 21.6098 | 3.6275 | 11.7351 | 24.7918 | 17.2492 | 24.2321 | 15.2215
2012-10-31 00:29 | 25.9056 | 46.5275 | 38.9698 | 45.9444 | 36.9305 | 52.6254 | 0.006779 | 0.32725 | 0.002218 | 48.2742 | 0.85469 | 13.7282 | 11.7334 | 16.0622 | 21.6145 | 3.628 | 11.7356 | 24.913 | 17.3553 | 24.3299 | 15.316
2012-10-31 00:29 | 25.9019 | 46.6451 | 39.0448 | 46.1012 | 36.9938 | 52.6503 | 0.006776 | 0.32721 | 0.002217 | 48.2893 | 0.85468 | 13.7283 | 11.7334 | 16.0625 | 21.5907 | 3.6297 | 11.7356 | 25.0544 | 17.4541 | 24.5105 | 15.4031
2012-10-31 00:29 | 25.9056 | 46.7466 | 39.0997 | 46.1793 | 37.029 | 52.6468 | 0.006769 | 0.32726 | 0.002215 | 48.3476 | 0.85466 | 13.7276 | 11.7324 | 16.0621 | 21.5824 | 3.6295 | 11.7347 | 25.1642 | 17.5173 | 24.5969 | 15.4466
2012-10-31 00:29 | 25.9056 | 46.8092 | 39.2059 | 46.3084 | 37.1432 | 52.6717 | 0.006773 | 0.32724 | 0.002216 | 48.3149 | 0.85465 | 13.7274 | 11.7321 | 16.0621 | 21.6065 | 3.6312 | 11.7343 | 25.2027 | 17.5994 | 24.7019 | 15.5367
2012-10-31 00:29 | 25.9064 | 46.9781 | 39.2382 | 46.4344 | 37.2031 | 52.6711 | 0.006779 | 0.32732 | 0.002219 | 48.2848 | 0.85467 | 13.7278 | 11.7328 | 16.062 | 21.6474 | 3.6311 | 11.735 | 25.3307 | 17.5908 | 24.787 | 15.5557
2012-10-31 00:29 | 25.9064 | 47.0564 | 39.3483 | 46.5048 | 37.3015 | 52.693 | 0.006782 | 0.32732 | 0.00222 | 48.2635 | 0.85462 | 13.7272 | 11.7316 | 16.0623 | 21.6113 | 3.6327 | 11.7339 | 25.4451 | 17.737 | 24.8935 | 15.6902
2012-10-31 00:29 | 25.9064 | 47.1502 | 39.4506 | 46.6222 | 37.3449 | 52.7075 | 0.006782 | 0.32724 | 0.002219 | 48.2508 | 0.85464 | 13.7275 | 11.732 | 16.0623 | 21.6153 | 3.6337 | 11.7342 | 25.5349 | 17.8353 | 25.0069 | 15.7296
2012-10-31 00:29 | 25.9079 | 47.2573 | 39.519 | 46.7489 | 37.4094 | 52.7237 | 0.006782 | 0.32726 | 0.00222 | 48.2549 | 0.8546 | 13.7267 | 11.7308 | 16.0621 | 21.6609 | 3.6348 | 11.733 | 25.5964 | 17.8581 | 25.088 | 15.7485
2012-10-31 00:29 | 25.9019 | 47.3842 | 39.5798 | 46.8368 | 37.4388 | 52.7219 | 0.006773 | 0.32722 | 0.002216 | 48.3127 | 0.85459 | 13.7267 | 11.7306 | 16.0623 | 21.5907 | 3.6346 | 11.7329 | 25.7935 | 17.9891 | 25.2461 | 15.8481
2012-10-31 00:29 | 25.8921 | 47.4643 | 39.6093 | 46.9443 | 37.5314 | 52.7416 | 0.006785 | 0.32726 | 0.00222 | 48.2336 | 0.85457 | 13.7264 | 11.7301 | 16.0624 | 21.601 | 3.636 | 11.7323 | 25.8633 | 18.0083 | 25.3433 | 15.9304
2012-10-31 00:29 | 25.9019 | 47.564 | 39.7371 | 47.0831 | 37.5767 | 52.7531 | 0.006769 | 0.32719 | 0.002215 | 48.337 | 0.85449 | 13.7249 | 11.7278 | 16.0622 | 21.5867 | 3.6368 | 11.73 | 25.9773 | 18.1504 | 25.4964 | 15.99
2012-10-31 00:29 | 25.9034 | 47.6671 | 39.7898 | 47.1902 | 37.6923 | 52.7416 | 0.006766 | 0.32719 | 0.002214 | 48.3584 | 0.85436 | 13.7229 | 11.7243 | 16.0622 | 21.6043 | 3.636 | 11.7265 | 26.0628 | 18.1855 | 25.5859 | 16.088
2012-10-31 00:29 | 25.8936 | 47.7824 | 39.8468 | 47.2703 | 37.7731 | 52.7653 | 0.006769 | 0.32722 | 0.002215 | 48.3413 | 0.85438 | 13.7233 | 11.7249 | 16.0623 | 21.5704 | 3.6376 | 11.7271 | 26.212 | 18.2764 | 25.6999 | 16.2027
2012-10-31 00:29 | 25.9004 | 47.8869 | 39.9323 | 47.3358 | 37.835 | 52.7768 | 0.006779 | 0.32728 | 0.002219 | 48.2785 | 0.8544 | 13.7237 | 11.7256 | 16.0623 | 21.6053 | 3.6384 | 11.7278 | 26.2816 | 18.327 | 25.7305 | 16.2297
2012-10-31 00:29 | 25.9019 | 47.9705 | 39.9888 | 47.478 | 37.8798 | 52.7849 | 0.006782 | 0.32726 | 0.00222 | 48.2549 | 0.85445 | 13.7244 | 11.7269 | 16.0622 | 21.6068 | 3.639 | 11.7291 | 26.3637 | 18.382 | 25.8712 | 16.273
2012-10-31 00:29 | 25.8959 | 48.0387 | 40.0339 | 47.5541 | 37.925 | 52.7936 | 0.006763 | 0.32724 | 0.002213 | 48.3864 | 0.85439 | 13.7236 | 11.7254 | 16.0624 | 21.6288 | 3.6396 | 11.7276 | 26.4099 | 18.4051 | 25.9253 | 16.2962
2012-10-31 00:29 | 25.8921 | 48.1677 | 40.1402 | 47.6676 | 37.9881 | 52.804 | 0.006773 | 0.32728 | 0.002217 | 48.3213 | 0.85443 | 13.7239 | 11.7261 | 16.0619 | 21.5889 | 3.6403 | 11.7284 | 26.5788 | 18.5513 | 26.0787 | 16.3992
2012-10-31 00:29 | 25.8974 | 48.259 | 40.2045 | 47.7667 | 38.0171 | 52.8156 | 0.006773 | 0.32729 | 0.002217 | 48.3233 | 0.85447 | 13.7247 | 11.7273 | 16.0622 | 21.5983 | 3.6411 | 11.7296 | 26.6607 | 18.6062 | 26.1684 | 16.4188
2012-10-31 00:29 | 25.8996 | 48.3003 | 40.2617 | 47.8666 | 38.1256 | 52.8167 | 0.006776 | 0.32731 | 0.002218 | 48.3042 | 0.85451 | 13.7254 | 11.7285 | 16.0622 | 21.5563 | 3.6412 | 11.7307 | 26.744 | 18.7054 | 26.3103 | 16.5693
2012-10-31 00:29 | 25.8959 | 48.4216 | 40.3642 | 47.9332 | 38.24 | 52.8237 | 0.006766 | 0.32724 | 0.002214 | 48.3649 | 0.85453 | 13.7256 | 11.729 | 16.0621 | 21.5566 | 3.6417 | 11.7312 | 26.865 | 18.8076 | 26.3766 | 16.6834
2012-10-31 00:29 | 25.8959 | 48.484 | 40.4388 | 48.0465 | 38.3344 | 52.8462 | 0.006779 | 0.32725 | 0.002218 | 48.2742 | 0.85454 | 13.7259 | 11.7294 | 16.0622 | 21.5607 | 3.6432 | 11.7316 | 26.9233 | 18.8781 | 26.4858 | 16.7737
2012-10-31 00:29 | 25.9049 | 48.6297 | 40.4832 | 48.1805 | 38.367 | 52.8445 | 0.006776 | 0.32729 | 0.002218 | 48.3019 | 0.85457 | 13.7262 | 11.7299 | 16.0621 | 21.5897 | 3.6431 | 11.7321 | 27.04 | 18.8935 | 26.5908 | 16.7773
2012-10-31 00:29 | 25.8929 | 48.6724 | 40.5184 | 48.2584 | 38.3472 | 52.8728 | 0.006779 | 0.32726 | 0.002219 | 48.2763 | 0.8546 | 13.7267 | 11.7309 | 16.0621 | 21.5777 | 3.6451 | 11.7331 | 27.0947 | 18.9407 | 26.6807 | 16.7695
2012-10-31 00:30 | 25.8981 | 48.8299 | 40.6533 | 48.3886 | 38.4429 | 52.8751 | 0.006769 | 0.32732 | 0.002216 | 48.3562 | 0.85461 | 13.7268 | 11.7311 | 16.062 | 21.5749 | 3.6452 | 11.7333 | 27.255 | 19.0784 | 26.8137 | 16.868
2012-10-31 00:30 | 25.8951 | 48.9089 | 40.6857 | 48.4403 | 38.5147 | 52.8768 | 0.006773 | 0.32731 | 0.002217 | 48.3256 | 0.85465 | 13.7272 | 11.7319 | 16.0618 | 21.5478 | 3.6453 | 11.7341 | 27.3611 | 19.1379 | 26.8925 | 16.9669
2012-10-31 00:30 | 25.9019 | 48.9938 | 40.7671 | 48.5642 | 38.5726 | 52.9005 | 0.006785 | 0.32728 | 0.002221 | 48.2358 | 0.85464 | 13.7272 | 11.7318 | 16.0619 | 21.5667 | 3.647 | 11.734 | 27.4271 | 19.2004 | 26.9975 | 17.0059
2012-10-31 00:30 | 25.8981 | 49.0719 | 40.8262 | 48.6932 | 38.6357 | 52.904 | 0.006769 | 0.32734 | 0.002216 | 48.3584 | 0.85457 | 13.7262 | 11.73 | 16.0621 | 21.5548 | 3.6472 | 11.7322 | 27.5171 | 19.2714 | 27.1384 | 17.0809
2012-10-31 00:30 | 25.8944 | 49.1853 | 40.8657 | 48.7793 | 38.6714 | 52.9155 | 0.006779 | 0.32729 | 0.002219 | 48.2806 | 0.85468 | 13.7278 | 11.7328 | 16.0619 | 21.5792 | 3.648 | 11.735 | 27.6061 | 19.2865 | 27.2001 | 17.0922
2012-10-31 00:30 | 25.8876 | 49.2644 | 40.9297 | 48.8623 | 38.8102 | 52.9138 | 0.006782 | 0.32735 | 0.00222 | 48.2678 | 0.85465 | 13.7273 | 11.7321 | 16.0619 | 21.5122 | 3.6479 | 11.7343 | 27.7522 | 19.4175 | 27.3501 | 17.298
2012-10-31 00:30 | 25.9026 | 49.3848 | 41.0272 | 48.9671 | 38.9039 | 52.9288 | 0.006785 | 0.32738 | 0.002221 | 48.2507 | 0.85465 | 13.7272 | 11.7319 | 16.0618 | 21.5633 | 3.6489 | 11.7341 | 27.8215 | 19.4639 | 27.4038 | 17.3406
2012-10-31 00:30 | 25.9049 | 49.469 | 41.112 | 49.0748 | 38.9416 | 52.9456 | 0.006782 | 0.32738 | 0.00222 | 48.272 | 0.85465 | 13.7274 | 11.7321 | 16.062 | 21.5857 | 3.6501 | 11.7344 | 27.8833 | 19.5263 | 27.4891 | 17.3559
2012-10-31 00:30 | 25.8974 | 49.5552 | 41.1438 | 49.1766 | 39.0875 | 52.9554 | 0.006779 | 0.32734 | 0.002219 | 48.2871 | 0.85463 | 13.727 | 11.7314 | 16.0619 | 21.5942 | 3.6507 | 11.7336 | 27.961 | 19.5496 | 27.5824 | 17.4933
2012-10-31 00:30 | 25.8899 | 49.6452 | 41.2384 | 49.2589 | 39.1115 | 52.9508 | 0.006769 | 0.32737 | 0.002216 | 48.3627 | 0.85454 | 13.7255 | 11.7291 | 16.0618 | 21.5787 | 3.6504 | 11.7313 | 28.0665 | 19.6597 | 27.6802 | 17.5328
2012-10-31 00:30 | 25.8899 | 49.7154 | 41.2777 | 49.3565 | 39.1548 | 52.9693 | 0.006776 | 0.32731 | 0.002218 | 48.3042 | 0.85453 | 13.7253 | 11.7286 | 16.0619 | 21.5506 | 3.6517 | 11.7308 | 28.1648 | 19.7271 | 27.8059 | 17.6042
2012-10-31 00:30 | 25.8959 | 49.8619 | 41.3976 | 49.4483 | 39.2985 | 52.9837 | 0.006766 | 0.32734 | 0.002215 | 48.3798 | 0.85461 | 13.7266 | 11.7309 | 16.0617 | 21.5687 | 3.6527 | 11.7331 | 28.2932 | 19.8289 | 27.8796 | 17.7298
2012-10-31 00:30 | 25.9004 | 49.9444 | 41.4846 | 49.5621 | 39.3502 | 52.9866 | 0.006776 | 0.32739 | 0.002218 | 48.3169 | 0.85462 | 13.7268 | 11.7312 | 16.0619 | 21.5571 | 3.6529 | 11.7334 | 28.3873 | 19.9275 | 28.005 | 17.7931
2012-10-31 00:30 | 25.8959 | 50.0023 | 41.5037 | 49.6746 | 39.3772 | 52.9941 | 0.006763 | 0.32738 | 0.002214 | 48.4077 | 0.85462 | 13.7268 | 11.7313 | 16.0618 | 21.5205 | 3.6534 | 11.7335 | 28.4818 | 19.9832 | 28.1541 | 17.8567
2012-10-31 00:30 | 25.9034 | 50.1385 | 41.5937 | 49.7758 | 39.4201 | 53.0069 | 0.006776 | 0.32734 | 0.002218 | 48.3084 | 0.85464 | 13.7272 | 11.7318 | 16.0619 | 21.5641 | 3.6543 | 11.734 | 28.5744 | 20.0296 | 28.2117 | 17.856
2012-10-31 00:30 | 25.8996 | 50.1698 | 41.6449 | 49.8227 | 39.4123 | 53.0138 | 0.006773 | 0.32744 | 0.002218 | 48.3448 | 0.85473 | 13.7282 | 11.7339 | 16.0615 | 21.5724 | 3.6548 | 11.7361 | 28.5974 | 20.0725 | 28.2503 | 17.8399
2012-10-31 00:30 | 25.9026 | 50.3015 | 41.7421 | 49.9232 | 39.4783 | 53.0265 | 0.006763 | 0.32744 | 0.002214 | 48.4162 | 0.8547 | 13.728 | 11.7332 | 16.0618 | 21.5794 | 3.6556 | 11.7355 | 28.7221 | 20.1627 | 28.3438 | 17.8989
2012-10-31 00:30 | 25.8914 | 50.3644 | 41.7898 | 49.9783 | 39.6086 | 53.0334 | 0.006782 | 0.32738 | 0.00222 | 48.272 | 0.85469 | 13.7278 | 11.733 | 16.0618 | 21.5762 | 3.6561 | 11.7352 | 28.7882 | 20.2136 | 28.4021 | 18.0324
2012-10-31 00:30 | 25.9041 | 50.4512 | 41.8497 | 50.0924 | 39.6882 | 53.0404 | 0.006776 | 0.3275 | 0.002219 | 48.3319 | 0.8547 | 13.7277 | 11.7331 | 16.0615 | 21.5528 | 3.6566 | 11.7353 | 28.8984 | 20.2969 | 28.5396 | 18.1354
2012-10-31 00:30 | 25.8989 | 50.5161 | 41.8837 | 50.1301 | 39.7105 | 53.0496 | 0.006766 | 0.32741 | 0.002215 | 48.3905 | 0.85468 | 13.7274 | 11.7325 | 16.0614 | 21.5396 | 3.6572 | 11.7348 | 28.9765 | 20.3441 | 28.5905 | 18.1709
2012-10-31 00:30 | 25.9019 | 50.6205 | 41.9456 | 50.2384 | 39.7883 | 53.0531 | 0.006779 | 0.32737 | 0.002219 | 48.2913 | 0.85463 | 13.7267 | 11.7313 | 16.0616 | 21.5586 | 3.6575 | 11.7335 | 29.0619 | 20.387 | 28.6798 | 18.2297
2012-10-31 00:30 | 25.9019 | 50.7296 | 42.0399 | 50.3476 | 39.8315 | 53.0641 | 0.006779 | 0.32737 | 0.002219 | 48.2913 | 0.8546 | 13.7264 | 11.7306 | 16.0617 | 21.5867 | 3.6582 | 11.7328 | 29.1429 | 20.4532 | 28.7609 | 18.2448
2012-10-31 00:30 | 25.8989 | 50.8319 | 42.1232 | 50.4576 | 39.8718 | 53.0802 | 0.006785 | 0.32742 | 0.002222 | 48.257 | 0.85465 | 13.7271 | 11.7319 | 16.0617 | 21.5637 | 3.6593 | 11.7341 | 29.2682 | 20.5595 | 28.8939 | 18.3081
2012-10-31 00:30 | 25.9034 | 50.9104 | 42.167 | 50.5284 | 39.9746 | 53.0907 | 0.006785 | 0.32745 | 0.002222 | 48.2613 | 0.85458 | 13.7259 | 11.7299 | 16.0617 | 21.5441 | 3.6601 | 11.7321 | 29.3663 | 20.6229 | 28.9843 | 18.4305
2012-10-31 00:31 | 25.8989 | 50.9877 | 42.2371 | 50.6253 | 39.9937 | 53.0907 | 0.006769 | 0.32742 | 0.002216 | 48.3711 | 0.85454 | 13.7253 | 11.7288 | 16.0616 | 21.5596 | 3.6601 | 11.731 | 29.4281 | 20.6775 | 29.0657 | 18.4341
2012-10-31 00:31 | 25.9026 | 51.0889 | 42.3075 | 50.7225 | 40.0563 | 53.1051 | 0.006782 | 0.32735 | 0.00222 | 48.2678 | 0.85455 | 13.7257 | 11.7293 | 16.0618 | 21.5633 | 3.6611 | 11.7315 | 29.5256 | 20.7442 | 29.1592 | 18.493
2012-10-31 00:31 | 25.8989 | 51.1865 | 42.3313 | 50.828 | 40.1863 | 53.1109 | 0.006779 | 0.32744 | 0.00222 | 48.302 | 0.85457 | 13.7258 | 11.7296 | 16.0617 | 21.5757 | 3.6615 | 11.7318 | 29.6108 | 20.7556 | 29.2523 | 18.6106
2012-10-31 00:31 | 25.9011 | 51.2549 | 42.4238 | 50.912 | 40.2554 | 53.1305 | 0.006779 | 0.32747 | 0.00222 | 48.3062 | 0.85457 | 13.7259 | 11.7298 | 16.0616 | 21.5899 | 3.6628 | 11.732 | 29.665 | 20.8339 | 29.3221 | 18.6655
2012-10-31 00:31 | 25.9026 | 51.3616 | 42.5234 | 50.9992 | 40.3473 | 53.1375 | 0.006785 | 0.32753 | 0.002222 | 48.2719 | 0.85461 | 13.7263 | 11.7306 | 16.0614 | 21.5593 | 3.6633 | 11.7328 | 29.8023 | 20.9641 | 29.4399 | 18.788
2012-10-31 00:31 | 25.9011 | 51.3796 | 42.5965 | 51.1146 | 40.389 | 53.1456 | 0.006776 | 0.32742 | 0.002219 | 48.3211 | 0.85462 | 13.7265 | 11.7309 | 16.0616 | 21.5659 | 3.6639 | 11.7332 | 29.8137 | 21.0306 | 29.5487 | 18.8231
2012-10-31 00:31 | 25.9034 | 51.526 | 42.6734 | 51.2026 | 40.4503 | 53.1548 | 0.006782 | 0.32745 | 0.002221 | 48.2827 | 0.85461 | 13.7265 | 11.7309 | 16.0617 | 21.5842 | 3.6645 | 11.7331 | 29.9418 | 21.0892 | 29.6184 | 18.8661
2012-10-31 00:31 | 25.8921 | 51.5965 | 42.7366 | 51.2615 | 40.5019 | 53.1704 | 0.006773 | 0.32738 | 0.002217 | 48.3362 | 0.85462 | 13.7266 | 11.731 | 16.0616 | 21.5649 | 3.6656 | 11.7332 | 30.0316 | 21.1717 | 29.6966 | 18.937
2012-10-31 00:31 | 25.8959 | 51.7093 | 42.8032 | 51.351 | 40.5764 | 53.171 | 0.006769 | 0.32738 | 0.002216 | 48.3648 | 0.85462 | 13.7265 | 11.7309 | 16.0615 | 21.5847 | 3.6656 | 11.7331 | 30.1246 | 21.2185 | 29.7663 | 18.9917
2012-10-31 00:31 | 25.8929 | 51.7725 | 42.8473 | 51.4454 | 40.6166 | 53.1843 | 0.006795 | 0.32745 | 0.002225 | 48.1903 | 0.85457 | 13.7258 | 11.7297 | 16.0616 | 21.5697 | 3.6665 | 11.7319 | 30.2028 | 21.2776 | 29.8757 | 19.0469
2012-10-31 00:31 | 25.8869 | 51.8911 | 42.9041 | 51.5251 | 40.6185 | 53.1866 | 0.006773 | 0.32741 | 0.002218 | 48.3405 | 0.85459 | 13.7258 | 11.73 | 16.0613 | 21.5797 | 3.6667 | 11.7322 | 30.3114 | 21.3244 | 29.9454 | 19.0388
2012-10-31 00:31 | 25.8847 | 51.9668 | 42.9607 | 51.628 | 40.7303 | 53.2068 | 0.006779 | 0.32742 | 0.00222 | 48.2997 | 0.8546 | 13.7259 | 11.7301 | 16.0612 | 21.5575 | 3.6681 | 11.7323 | 30.4093 | 21.4032 | 30.0705 | 19.1728
2012-10-31 00:31 | 25.8876 | 52.0203 | 43.0421 | 51.6854 | 40.8393 | 53.2022 | 0.006773 | 0.32747 | 0.002218 | 48.349 | 0.85461 | 13.7262 | 11.7305 | 16.0614 | 21.5684 | 3.6678 | 11.7328 | 30.4519 | 21.4737 | 30.117 | 19.2709
2012-10-31 00:31 | 25.8809 | 52.107 | 43.0629 | 51.7917 | 40.8483 | 53.2155 | 0.006769 | 0.32744 | 0.002216 | 48.3733 | 0.85462 | 13.7263 | 11.7308 | 16.0614 | 21.5416 | 3.6687 | 11.733 | 30.5654 | 21.5213 | 30.2501 | 19.3067
2012-10-31 00:31 | 25.8899 | 52.2094 | 43.1464 | 51.8785 | 40.8966 | 53.2259 | 0.006773 | 0.32745 | 0.002218 | 48.3468 | 0.8546 | 13.726 | 11.7303 | 16.0614 | 21.5506 | 3.6694 | 11.7325 | 30.6588 | 21.5958 | 30.3279 | 19.346
2012-10-31 00:31 | 25.8809 | 52.2666 | 43.2355 | 51.963 | 40.9073 | 53.2317 | 0.006773 | 0.32742 | 0.002218 | 48.3425 | 0.85463 | 13.7265 | 11.731 | 16.0613 | 21.5818 | 3.6698 | 11.7333 | 30.6848 | 21.6537 | 30.3812 | 19.3255
2012-10-31 00:31 | 25.8847 | 52.3833 | 43.2746 | 52.0291 | 41.0525 | 53.2409 | 0.00676 | 0.32748 | 0.002214 | 48.4441 | 0.85465 | 13.7267 | 11.7315 | 16.0613 | 21.5575 | 3.6704 | 11.7338 | 30.8258 | 21.7171 | 30.4716 | 19.495
2012-10-31 00:31 | 25.8899 | 52.4391 | 43.3935 | 52.0927 | 41.1009 | 53.2438 | 0.006776 | 0.32745 | 0.002219 | 48.3254 | 0.85461 | 13.7262 | 11.7305 | 16.0613 | 21.5988 | 3.6706 | 11.7328 | 30.8403 | 21.7947 | 30.4939 | 19.5021
2012-10-31 00:31 | 25.8779 | 52.536 | 43.4443 | 52.2013 | 41.1479 | 53.2623 | 0.006769 | 0.3275 | 0.002217 | 48.3819 | 0.85462 | 13.7263 | 11.7308 | 16.0612 | 21.6149 | 3.6719 | 11.733 | 30.9211 | 21.8294 | 30.5864 | 19.533
2012-10-31 00:31 | 25.8749 | 52.5953 | 43.5197 | 52.2917 | 41.1724 | 53.2623 | 0.006785 | 0.32745 | 0.002222 | 48.2613 | 0.85464 | 13.7265 | 11.7312 | 16.0611 | 21.5557 | 3.6719 | 11.7334 | 31.0396 | 21.964 | 30.736 | 19.6167
2012-10-31 00:31 | 25.8779 | 52.6955 | 43.558 | 52.3765 | 41.2186 | 53.2785 | 0.006788 | 0.32745 | 0.002223 | 48.24 | 0.8546 | 13.7258 | 11.7302 | 16.061 | 21.6108 | 3.673 | 11.7324 | 31.0847 | 21.9472 | 30.7657 | 19.6078
2012-10-31 00:31 | 25.8674 | 52.7862 | 43.6181 | 52.4749 | 41.2395 | 53.2918 | 0.006769 | 0.32751 | 0.002217 | 48.384 | 0.85455 | 13.7253 | 11.729 | 16.0614 | 21.5522 | 3.6739 | 11.7312 | 31.234 | 22.0659 | 30.9227 | 19.6873
2012-10-31 00:31 | 25.8757 | 52.8295 | 43.697 | 52.5377 | 41.3107 | 53.2825 | 0.006782 | 0.32747 | 0.002221 | 48.2849 | 0.85457 | 13.7256 | 11.7294 | 16.0614 | 21.5806 | 3.6733 | 11.7317 | 31.2489 | 22.1164 | 30.9571 | 19.7301
2012-10-31 00:32 | 25.8674 | 52.9301 | 43.724 | 52.5956 | 41.4084 | 53.3103 | 0.006776 | 0.32751 | 0.002219 | 48.334 | 0.85455 | 13.7253 | 11.729 | 16.0614 | 21.5442 | 3.6752 | 11.7312 | 31.3859 | 22.1798 | 31.0514 | 19.8642
2012-10-31 00:32 | 25.8689 | 53.0444 | 43.7608 | 52.7138 | 41.4374 | 53.3132 | 0.006776 | 0.32753 | 0.002219 | 48.336 | 0.85458 | 13.7256 | 11.7295 | 16.0612 | 21.5296 | 3.6754 | 11.7318 | 31.5148 | 22.2312 | 31.1842 | 19.9078
2012-10-31 00:32 | 25.8704 | 53.1004 | 43.8486 | 52.797 | 41.541 | 53.3172 | 0.006773 | 0.32739 | 0.002217 | 48.3383 | 0.85461 | 13.726 | 11.7303 | 16.0611 | 21.5713 | 3.6757 | 11.7325 | 31.5291 | 22.2773 | 31.2257 | 19.9697
2012-10-31 00:32 | 25.8697 | 53.1697 | 43.9145 | 52.8507 | 41.5835 | 53.3351 | 0.006769 | 0.32748 | 0.002217 | 48.3797 | 0.85456 | 13.7254 | 11.7292 | 16.0613 | 21.5706 | 3.6769 | 11.7314 | 31.5991 | 22.3439 | 31.2801 | 20.0129
2012-10-31 00:32 | 25.8787 | 53.2564 | 44.0176 | 52.9181 | 41.6358 | 53.338 | 0.006769 | 0.32753 | 0.002217 | 48.386 | 0.85451 | 13.7244 | 11.7277 | 16.0611 | 21.5916 | 3.6771 | 11.7299 | 31.6648 | 22.426 | 31.3265 | 20.0442
2012-10-31 00:32 | 25.8697 | 53.3291 | 44.0008 | 53.0141 | 41.6621 | 53.3397 | 0.006782 | 0.32755 | 0.002221 | 48.2976 | 0.85443 | 13.7232 | 11.7255 | 16.0613 | 21.5385 | 3.6772 | 11.7277 | 31.7906 | 22.4623 | 31.4756 | 20.1236
2012-10-31 00:32 | 25.8704 | 53.4231 | 44.0759 | 53.1081 | 41.706 | 53.3681 | 0.00676 | 0.32748 | 0.002214 | 48.4441 | 0.85452 | 13.7244 | 11.7277 | 16.061 | 21.5953 | 3.6792 | 11.7299 | 31.8278 | 22.4806 | 31.5128 | 20.1107
2012-10-31 00:32 | 25.8674 | 53.4745 | 44.1513 | 53.1829 | 41.809 | 53.3588 | 0.006779 | 0.32751 | 0.00222 | 48.3126 | 0.85453 | 13.7247 | 11.7282 | 16.0611 | 21.5803 | 3.6786 | 11.7305 | 31.8942 | 22.571 | 31.6026 | 20.2287
2012-10-31 00:32 | 25.8697 | 53.5468 | 44.2556 | 53.2824 | 41.831 | 53.3588 | 0.006769 | 0.3275 | 0.002217 | 48.3819 | 0.85453 | 13.7248 | 11.7283 | 16.0611 | 21.5706 | 3.6786 | 11.7305 | 31.9762 | 22.685 | 31.7118 | 20.2604
2012-10-31 00:32 | 25.8644 | 53.6659 | 44.2424 | 53.3043 | 41.8139 | 53.3721 | 0.006785 | 0.32754 | 0.002222 | 48.2741 | 0.85454 | 13.7249 | 11.7285 | 16.0612 | 21.5572 | 3.6795 | 11.7308 | 32.1087 | 22.6852 | 31.7471 | 20.2567
2012-10-31 00:32 | 25.8659 | 53.7179 | 44.3302 | 53.4341 | 41.9057 | 53.3761 | 0.006776 | 0.32748 | 0.002219 | 48.3297 | 0.85458 | 13.7255 | 11.7296 | 16.061 | 21.5547 | 3.6797 | 11.7318 | 32.1632 | 22.7755 | 31.8794 | 20.351
2012-10-31 00:32 | 25.8622 | 53.8541 | 44.3421 | 53.5121 | 42.0002 | 53.3952 | 0.006766 | 0.32748 | 0.002216 | 48.4011 | 0.85458 | 13.7252 | 11.7293 | 16.0608 | 21.5671 | 3.6811 | 11.7315 | 32.287 | 22.775 | 31.945 | 20.4331
2012-10-31 00:32 | 25.8637 | 53.9528 | 44.4299 | 53.5913 | 42.0645 | 53.4045 | 0.006795 | 0.32747 | 0.002225 | 48.1925 | 0.85457 | 13.7253 | 11.7292 | 16.0609 | 21.5525 | 3.6817 | 11.7315 | 32.4003 | 22.8774 | 32.0388 | 20.512
2012-10-31 00:32 | 25.8555 | 53.9912 | 44.5079 | 53.6725 | 42.127 | 53.4074 | 0.006769 | 0.32751 | 0.002217 | 48.384 | 0.85451 | 13.7244 | 11.7277 | 16.0611 | 21.4962 | 3.6819 | 11.7299 | 32.495 | 23.0117 | 32.1763 | 20.6308
2012-10-31 00:32 | 25.8495 | 54.059 | 44.5606 | 53.752 | 42.1838 | 53.4218 | 0.006776 | 0.32755 | 0.00222 | 48.3403 | 0.85451 | 13.7242 | 11.7275 | 16.0609 | 21.5383 | 3.6829 | 11.7297 | 32.5207 | 23.0223 | 32.2137 | 20.6455
2012-10-31 00:32 | 25.8495 | 54.1251 | 44.6625 | 53.8103 | 42.2427 | 53.4299 | 0.006776 | 0.32751 | 0.002219 | 48.334 | 0.85452 | 13.7245 | 11.7278 | 16.0612 | 21.4902 | 3.6835 | 11.7301 | 32.6349 | 23.1723 | 32.3201 | 20.7525
2012-10-31 00:32 | 25.8517 | 54.1856 | 44.6922 | 53.8864 | 42.2566 | 53.4258 | 0.006769 | 0.32754 | 0.002217 | 48.3882 | 0.8546 | 13.7254 | 11.7296 | 16.0606 | 21.5485 | 3.6832 | 11.7318 | 32.6371 | 23.1437 | 32.3379 | 20.7081
2012-10-31 00:32 | 25.8532 | 54.2997 | 44.725 | 53.9811 | 42.3445 | 53.4495 | 0.006779 | 0.32761 | 0.002221 | 48.3275 | 0.8546 | 13.7256 | 11.73 | 16.0608 | 21.5139 | 3.6848 | 11.7322 | 32.7858 | 23.2111 | 32.4672 | 20.8306
2012-10-31 00:32 | 25.8435 | 54.3094 | 44.7349 | 54.0181 | 42.4015 | 53.4501 | 0.006785 | 0.32751 | 0.002222 | 48.2699 | 0.85456 | 13.7251 | 11.7289 | 16.0611 | 21.5203 | 3.6848 | 11.7311 | 32.7891 | 23.2146 | 32.4978 | 20.8812
2012-10-31 00:32 | 25.8555 | 54.4224 | 44.837 | 54.0961 | 42.4214 | 53.4576 | 0.006776 | 0.32754 | 0.002219 | 48.3383 | 0.85454 | 13.7245 | 11.7281 | 16.0608 | 21.5283 | 3.6854 | 11.7303 | 32.8941 | 23.3087 | 32.5678 | 20.8931
2012-10-31 00:32 | 25.8562 | 54.4853 | 44.8886 | 54.1629 | 42.5084 | 53.4646 | 0.006785 | 0.32751 | 0.002222 | 48.2699 | 0.85454 | 13.7245 | 11.7282 | 16.0606 | 21.5049 | 3.6858 | 11.7304 | 32.9804 | 23.3837 | 32.658 | 21.0035
2012-10-31 00:32 | 25.86 | 54.559 | 44.9316 | 54.256 | 42.5632 | 53.4704 | 0.006785 | 0.32754 | 0.002222 | 48.2741 | 0.85454 | 13.7243 | 11.7279 | 16.0606 | 21.5127 | 3.6862 | 11.7302 | 33.0463 | 23.4189 | 32.7433 | 21.0505
2012-10-31 00:32 | 25.8637 | 54.652 | 45.0411 | 54.3452 | 42.6101 | 53.4761 | 0.006776 | 0.32751 | 0.002219 | 48.334 | 0.85454 | 13.7245 | 11.7282 | 16.0607 | 21.4883 | 3.6866 | 11.7304 | 33.1637 | 23.5528 | 32.8569 | 21.1218
2012-10-31 00:33 | 25.8622 | 54.6777 | 45.067 | 54.4097 | 42.6439 | 53.4992 | 0.006788 | 0.32757 | 0.002224 | 48.2571 | 0.85453 | 13.7244 | 11.7278 | 16.0608 | 21.5029 | 3.6882 | 11.7301 | 33.1748 | 23.5641 | 32.9068 | 21.141
2012-10-31 00:33 | 25.8585 | 54.7711 | 45.1416 | 54.441 | 42.7226 | 53.486 | 0.006779 | 0.32755 | 0.00222 | 48.3189 | 0.85456 | 13.7247 | 11.7286 | 16.0605 | 21.5353 | 3.6873 | 11.7308 | 33.2358 | 23.6063 | 32.9057 | 21.1873
2012-10-31 00:33 | 25.8368 | 54.8193 | 45.1826 | 54.5203 | 42.799 | 53.505 | 0.006776 | 0.3276 | 0.00222 | 48.3468 | 0.85458 | 13.7252 | 11.7293 | 16.0607 | 21.4293 | 3.6886 | 11.7315 | 33.39 | 23.7533 | 33.091 | 21.3697
2012-10-31 00:33 | 25.851 | 54.9538 | 45.236 | 54.6238 | 42.8525 | 53.5073 | 0.006779 | 0.32758 | 0.002221 | 48.3232 | 0.85449 | 13.7237 | 11.7267 | 16.0608 | 21.5117 | 3.6888 | 11.7289 | 33.4421 | 23.7243 | 33.1121 | 21.3408
2012-10-31 00:33 | 25.8577 | 54.9993 | 45.3171 | 54.7004 | 42.9573 | 53.5166 | 0.006788 | 0.3276 | 0.002224 | 48.2613 | 0.85447 | 13.7236 | 11.7264 | 16.0609 | 21.5144 | 3.6894 | 11.7286 | 33.4849 | 23.8027 | 33.186 | 21.4429
2012-10-31 00:33 | 25.8562 | 55.0716 | 45.3508 | 54.7882 | 42.9676 | 53.5258 | 0.006795 | 0.32755 | 0.002226 | 48.2052 | 0.85453 | 13.7245 | 11.728 | 16.0609 | 21.4929 | 3.6901 | 11.7302 | 33.5787 | 23.8579 | 33.2953 | 21.4747
2012-10-31 00:33 | 25.851 | 55.1091 | 45.4474 | 54.8296 | 42.9937 | 53.5258 | 0.006782 | 0.32761 | 0.002222 | 48.3061 | 0.8545 | 13.7241 | 11.7273 | 16.0608 | 21.5037 | 3.6901 | 11.7295 | 33.6054 | 23.9437 | 33.3259 | 21.49
2012-10-31 00:33 | 25.8547 | 55.2254 | 45.4864 | 54.9303 | 43.0249 | 53.5385 | 0.006791 | 0.32751 | 0.002224 | 48.2272 | 0.85443 | 13.7229 | 11.7252 | 16.0609 | 21.5195 | 3.6909 | 11.7274 | 33.7059 | 23.9669 | 33.4108 | 21.5054
2012-10-31 00:33 | 25.8547 | 55.2836 | 45.5138 | 54.973 | 43.1073 | 53.5426 | 0.006788 | 0.32757 | 0.002224 | 48.2571 | 0.85443 | 13.7225 | 11.7249 | 16.0605 | 21.4553 | 3.6912 | 11.7271 | 33.8283 | 24.0585 | 33.5177 | 21.652
2012-10-31 00:33 | 25.8615 | 55.368 | 45.5989 | 55.0536 | 43.1494 | 53.5513 | 0.006779 | 0.32754 | 0.00222 | 48.3169 | 0.85449 | 13.7238 | 11.7269 | 16.0609 | 21.5022 | 3.6918 | 11.7291 | 33.8658 | 24.0967 | 33.5514 | 21.6472
2012-10-31 00:33 | 25.8547 | 55.4116 | 45.7056 | 55.105 | 43.1779 | 53.568 | 0.006779 | 0.32751 | 0.00222 | 48.3126 | 0.85446 | 13.7233 | 11.726 | 16.0609 | 21.4954 | 3.693 | 11.7282 | 33.9162 | 24.2102 | 33.6096 | 21.6825
2012-10-31 00:33 | 25.8517 | 55.494 | 45.7379 | 55.2185 | 43.2494 | 53.568 | 0.006773 | 0.32761 | 0.002219 | 48.3703 | 0.85451 | 13.7241 | 11.7274 | 16.0607 | 21.4924 | 3.693 | 11.7297 | 34.0016 | 24.2455 | 33.7261 | 21.757
2012-10-31 00:33 | 25.8532 | 55.5382 | 45.7824 | 55.2704 | 43.3647 | 53.5825 | 0.006788 | 0.32753 | 0.002223 | 48.2506 | 0.85457 | 13.7251 | 11.7291 | 16.0607 | 21.5099 | 3.694 | 11.7313 | 34.0283 | 24.2725 | 33.7605 | 21.8548
2012-10-31 00:33 | 25.8532 | 55.6468 | 45.8529 | 55.3442 | 43.4353 | 53.5692 | 0.006776 | 0.3276 | 0.00222 | 48.3468 | 0.8546 | 13.7254 | 11.7297 | 16.0607 | 21.4939 | 3.6931 | 11.732 | 34.1529 | 24.359 | 33.8503 | 21.9414
2012-10-31 00:33 | 25.854 | 55.9579 | 46.112 | 55.6554 | 43.6518 | 53.6137 | 0.006776 | 0.32761 | 0.00222 | 48.3489 | 0.85453 | 13.7243 | 11.7278 | 16.0608 | 21.4947 | 3.6961 | 11.73 | 34.4632 | 24.6173 | 34.1607 | 22.1571
2012-10-31 00:34 | 25.854 | 56.3263 | 46.3703 | 56.0161 | 43.8831 | 53.6466 | 0.006776 | 0.3276 | 0.00222 | 48.3468 | 0.85447 | 13.7233 | 11.7261 | 16.0606 | 21.4947 | 3.6984 | 11.7283 | 34.8316 | 24.8756 | 34.5214 | 22.3884
2012-10-31 00:34 | 25.8525 | 56.3403 | 46.4118 | 56.0728 | 43.9875 | 53.653 | 0.006769 | 0.32758 | 0.002217 | 48.3946 | 0.85448 | 13.7237 | 11.7266 | 16.0609 | 21.4972 | 3.6988 | 11.7288 | 34.8431 | 24.9146 | 34.5756 | 22.4903
2012-10-31 00:34 | 25.8487 | 56.4451 | 46.4784 | 56.131 | 43.968 | 53.6576 | 0.006763 | 0.32757 | 0.002215 | 48.4355 | 0.85453 | 13.7244 | 11.7279 | 16.0608 | 21.4573 | 3.6992 | 11.7301 | 34.9878 | 25.0211 | 34.6737 | 22.5107
2012-10-31 00:34 | 25.8465 | 56.4855 | 46.5388 | 56.2141 | 43.9932 | 53.6715 | 0.006773 | 0.32755 | 0.002219 | 48.3617 | 0.85451 | 13.7242 | 11.7275 | 16.0609 | 21.4752 | 3.7001 | 11.7297 | 35.0103 | 25.0636 | 34.7389 | 22.518
2012-10-31 00:34 | 25.8487 | 56.5691 | 46.6154 | 56.2706 | 44.0621 | 53.6819 | 0.006779 | 0.32761 | 0.002221 | 48.3275 | 0.8545 | 13.7237 | 11.7268 | 16.0606 | 21.4854 | 3.7008 | 11.729 | 35.0837 | 25.13 | 34.7852 | 22.5767
2012-10-31 00:34 | 25.8383 | 56.5898 | 46.6323 | 56.3378 | 44.1536 | 53.6842 | 0.006769 | 0.32754 | 0.002217 | 48.3882 | 0.85449 | 13.7238 | 11.7268 | 16.0609 | 21.5031 | 3.701 | 11.729 | 35.0867 | 25.1292 | 34.8347 | 22.6505
2012-10-31 00:34 | 25.8383 | 56.6518 | 46.6636 | 56.3959 | 44.1889 | 53.6877 | 0.006782 | 0.3276 | 0.002222 | 48.304 | 0.8545 | 13.7241 | 11.7273 | 16.0609 | 21.4389 | 3.7012 | 11.7295 | 35.2129 | 25.2247 | 34.957 | 22.75
2012-10-31 00:34 | 25.845 | 56.736 | 46.7329 | 56.4453 | 44.2779 | 53.6946 | 0.006776 | 0.3276 | 0.00222 | 48.3468 | 0.85454 | 13.7246 | 11.7282 | 16.0608 | 21.5017 | 3.7017 | 11.7304 | 35.2343 | 25.2312 | 34.9436 | 22.7762
2012-10-31 00:34 | 25.842 | 56.826 | 46.8081 | 56.4965 | 44.3102 | 53.6998 | 0.006791 | 0.32754 | 0.002224 | 48.2315 | 0.85454 | 13.7245 | 11.7282 | 16.0608 | 21.4947 | 3.7021 | 11.7304 | 35.3313 | 25.3134 | 35.0018 | 22.8155
2012-10-31 00:34 | 25.8345 | 56.8417 | 46.8398 | 56.5588 | 44.3183 | 53.6807 | 0.006788 | 0.32767 | 0.002224 | 48.272 | 0.85454 | 13.7245 | 11.7282 | 16.0607 | 21.4872 | 3.7007 | 11.7304 | 35.3545 | 25.3526 | 35.0716 | 22.8311
2012-10-31 00:34 | 25.8413 | 56.895 | 46.9209 | 56.6044 | 44.3565 | 53.7131 | 0.006779 | 0.32766 | 0.002221 | 48.334 | 0.85456 | 13.7249 | 11.7288 | 16.0607 | 21.482 | 3.703 | 11.731 | 35.413 | 25.4389 | 35.1224 | 22.8745
2012-10-31 00:34 | 25.8427 | 56.9662 | 46.9066 | 56.6949 | 44.4441 | 53.7264 | 0.006779 | 0.32763 | 0.002221 | 48.3297 | 0.85459 | 13.7252 | 11.7294 | 16.0606 | 21.5195 | 3.7039 | 11.7317 | 35.4467 | 25.3871 | 35.1754 | 22.9246
2012-10-31 00:34 | 25.839 | 57.0051 | 46.9694 | 56.7067 | 44.4718 | 53.7258 | 0.006769 | 0.32767 | 0.002218 | 48.4074 | 0.8546 | 13.7255 | 11.7298 | 16.0609 | 21.4757 | 3.7039 | 11.732 | 35.5294 | 25.4937 | 35.231 | 22.9961
2012-10-31 00:34 | 25.8465 | 57.0746 | 47.0864 | 56.7879 | 44.4989 | 53.7275 | 0.006785 | 0.32768 | 0.002223 | 48.2954 | 0.8546 | 13.7253 | 11.7295 | 16.0605 | 21.5032 | 3.704 | 11.7318 | 35.5714 | 25.5832 | 35.2847 | 22.9957
2012-10-31 00:34 | 25.842 | 57.167 | 47.0819 | 56.8454 | 44.5414 | 53.7385 | 0.006788 | 0.32764 | 0.002224 | 48.2677 | 0.85463 | 13.7259 | 11.7306 | 16.0606 | 21.4867 | 3.7047 | 11.7328 | 35.6803 | 25.5952 | 35.3587 | 23.0547
2012-10-31 00:34 | 25.8435 | 57.2304 | 47.1577 | 56.9282 | 44.5938 | 53.7524 | 0.006785 | 0.32771 | 0.002224 | 48.2996 | 0.85461 | 13.7254 | 11.7299 | 16.0605 | 21.5083 | 3.7057 | 11.7321 | 35.7221 | 25.6494 | 35.4199 | 23.0855
2012-10-31 00:34 | 25.8465 | 57.2683 | 47.2428 | 56.9971 | 44.734 | 53.7385 | 0.006779 | 0.3277 | 0.002221 | 48.3403 | 0.85461 | 13.7255 | 11.7299 | 16.0605 | 21.5273 | 3.7047 | 11.7322 | 35.741 | 25.7155 | 35.4698 | 23.2067
2012-10-31 00:34 | 25.8457 | 57.3295 | 47.2615 | 57.0351 | 44.7606 | 53.7524 | 0.006791 | 0.32767 | 0.002225 | 48.2506 | 0.85456 | 13.7249 | 11.7288 | 16.0608 | 21.5024 | 3.7057 | 11.731 | 35.8271 | 25.7591 | 35.5327 | 23.2582
2012-10-31 00:34 | 25.8375 | 57.3794 | 47.3276 | 57.0966 | 44.772 | 53.7541 | 0.006773 | 0.32768 | 0.002219 | 48.3809 | 0.8546 | 13.7254 | 11.7297 | 16.0606 | 21.5464 | 3.7058 | 11.7319 | 35.833 | 25.7812 | 35.5502 | 23.2256
2012-10-31 00:34 | 25.8405 | 57.4482 | 47.3384 | 57.1693 | 44.7632 | 53.7761 | 0.006779 | 0.32768 | 0.002221 | 48.3381 | 0.85458 | 13.7249 | 11.7291 | 16.0603 | 21.4972 | 3.7073 | 11.7313 | 35.951 | 25.8412 | 35.6721 | 23.266
2012-10-31 00:34 | 25.8413 | 57.4878 | 47.4292 | 57.2089 | 44.815 | 53.7836 | 0.006791 | 0.32771 | 0.002225 | 48.257 | 0.85462 | 13.7256 | 11.7302 | 16.0605 | 21.5221 | 3.7078 | 11.7324 | 35.9657 | 25.9071 | 35.6868 | 23.2929
2012-10-31 00:34 | 25.845 | 57.5883 | 47.4719 | 57.2823 | 44.8422 | 53.779 | 0.006779 | 0.32768 | 0.002221 | 48.3381 | 0.85455 | 13.7243 | 11.7281 | 16.0602 | 21.5338 | 3.7075 | 11.7304 | 36.0545 | 25.9381 | 35.7485 | 23.3084
2012-10-31 00:34 | 25.8405 | 57.6341 | 47.5183 | 57.3475 | 44.8847 | 53.7888 | 0.006782 | 0.32768 | 0.002222 | 48.3167 | 0.85454 | 13.7244 | 11.728 | 16.0605 | 21.5213 | 3.7082 | 11.7302 | 36.1128 | 25.997 | 35.8262 | 23.3634
2012-10-31 00:35 | 25.8472 | 57.6486 | 47.5484 | 57.4046 | 44.9501 | 53.7911 | 0.006791 | 0.32768 | 0.002225 | 48.2527 | 0.85456 | 13.7246 | 11.7285 | 16.0605 | 21.5521 | 3.7084 | 11.7308 | 36.0965 | 25.9963 | 35.8525 | 23.398
2012-10-31 00:35 | 25.8368 | 57.7195 | 47.5693 | 57.4755 | 45.0494 | 53.8055 | 0.006785 | 0.3277 | 0.002223 | 48.2976 | 0.85459 | 13.7249 | 11.7291 | 16.0603 | 21.5497 | 3.7094 | 11.7313 | 36.1698 | 26.0196 | 35.9258 | 23.4997
2012-10-31 00:35 | 25.8405 | 57.7967 | 47.6824 | 57.5179 | 45.1001 | 53.8061 | 0.006788 | 0.3277 | 0.002224 | 48.2762 | 0.85458 | 13.7248 | 11.7289 | 16.0604 | 21.5053 | 3.7094 | 11.7312 | 36.2914 | 26.1771 | 36.0126 | 23.5948
2012-10-31 00:35 | 25.8338 | 57.8597 | 47.7031 | 57.5655 | 45.1052 | 53.8165 | 0.006782 | 0.32766 | 0.002222 | 48.3126 | 0.85453 | 13.724 | 11.7276 | 16.0603 | 21.5026 | 3.7101 | 11.7299 | 36.3571 | 26.2005 | 36.0629 | 23.6026
2012-10-31 00:35 | 25.8442 | 57.8972 | 47.7682 | 57.6572 | 45.1391 | 53.8171 | 0.006788 | 0.32774 | 0.002225 | 48.2826 | 0.85453 | 13.7239 | 11.7274 | 16.0603 | 21.5049 | 3.7102 | 11.7297 | 36.3923 | 26.2633 | 36.1523 | 23.6342
2012-10-31 00:35 | 25.8353 | 57.9928 | 47.8179 | 57.7064 | 45.1341 | 53.8188 | 0.006788 | 0.32771 | 0.002225 | 48.2783 | 0.85458 | 13.7247 | 11.7289 | 16.0602 | 21.5241 | 3.7103 | 11.7311 | 36.4687 | 26.2938 | 36.1823 | 23.61
2012-10-31 00:35 | 25.845 | 58.0413 | 47.8667 | 57.7625 | 45.1595 | 53.8165 | 0.006779 | 0.3277 | 0.002221 | 48.3403 | 0.8546 | 13.7251 | 11.7294 | 16.0603 | 21.5138 | 3.7101 | 11.7316 | 36.5275 | 26.3529 | 36.2487 | 23.6457
2012-10-31 00:35 | 25.839 | 58.1088 | 47.8568 | 57.8223 | 45.2631 | 53.8362 | 0.006782 | 0.32767 | 0.002222 | 48.3147 | 0.85462 | 13.7253 | 11.7299 | 16.0602 | 21.5078 | 3.7115 | 11.7321 | 36.601 | 26.349 | 36.3145 | 23.7553
2012-10-31 00:35 | 25.8353 | 58.1477 | 47.9429 | 57.8612 | 45.3338 | 53.8368 | 0.006791 | 0.32774 | 0.002226 | 48.2612 | 0.85463 | 13.7254 | 11.7301 | 16.0601 | 21.5482 | 3.7115 | 11.7323 | 36.5995 | 26.3947 | 36.313 | 23.7856
2012-10-31 00:35 | 25.842 | 58.1931 | 47.9614 | 57.9183 | 45.3209 | 53.8483 | 0.006779 | 0.32766 | 0.002221 | 48.334 | 0.85464 | 13.7257 | 11.7305 | 16.0601 | 21.5308 | 3.7123 | 11.7328 | 36.6623 | 26.4306 | 36.3875 | 23.7901
2012-10-31 00:35 | 25.8368 | 58.2382 | 47.9913 | 57.9905 | 45.3706 | 53.8448 | 0.006779 | 0.32771 | 0.002222 | 48.3424 | 0.8546 | 13.7251 | 11.7295 | 16.0603 | 21.5176 | 3.7121 | 11.7317 | 36.7206 | 26.4737 | 36.4729 | 23.853
2012-10-31 00:35 | 25.8427 | 58.3292 | 48.0519 | 58.0815 | 45.4039 | 53.8593 | 0.006779 | 0.32767 | 0.002221 | 48.336 | 0.85459 | 13.7251 | 11.7294 | 16.0604 | 21.5275 | 3.7131 | 11.7316 | 36.8017 | 26.5244 | 36.554 | 23.8764
2012-10-31 00:35 | 25.8405 | 58.3889 | 48.0927 | 58.1026 | 45.4526 | 53.8697 | 0.006776 | 0.32771 | 0.002221 | 48.3638 | 0.85461 | 13.7253 | 11.7298 | 16.0602 | 21.5133 | 3.7138 | 11.732 | 36.8756 | 26.5794 | 36.5893 | 23.9393
2012-10-31 00:35 | 25.8368 | 58.4123 | 48.1515 | 58.1337 | 45.4841 | 53.8668 | 0.006795 | 0.32777 | 0.002227 | 48.2371 | 0.85461 | 13.7254 | 11.7299 | 16.0603 | 21.5296 | 3.7136 | 11.7321 | 36.8827 | 26.6219 | 36.6041 | 23.9545
2012-10-31 00:35 | 25.8338 | 58.4751 | 48.168 | 58.1926 | 45.5673 | 53.8587 | 0.006779 | 0.32767 | 0.002221 | 48.336 | 0.85462 | 13.7253 | 11.73 | 16.0601 | 21.5306 | 3.713 | 11.7322 | 36.9445 | 26.6374 | 36.662 | 24.0367
2012-10-31 00:35 | 25.8353 | 58.5462 | 48.2281 | 58.256 | 45.651 | 53.8639 | 0.006788 | 0.32771 | 0.002225 | 48.2783 | 0.85463 | 13.7255 | 11.7303 | 16.0602 | 21.5161 | 3.7134 | 11.7325 | 37.0301 | 26.712 | 36.7399 | 24.1349
2012-10-31 00:35 | 25.83 | 58.568 | 48.3127 | 58.3281 | 45.7005 | 53.868 | 0.006779 | 0.32764 | 0.002221 | 48.3318 | 0.85463 | 13.7253 | 11.7301 | 16.0599 | 21.5108 | 3.7137 | 11.7323 | 37.0572 | 26.8019 | 36.8173 | 24.1897
2012-10-31 00:35 | 25.8285 | 58.6284 | 48.3502 | 58.3731 | 45.6951 | 53.8963 | 0.006795 | 0.32776 | 0.002227 | 48.235 | 0.8546 | 13.725 | 11.7294 | 16.0602 | 21.5695 | 3.7156 | 11.7316 | 37.0589 | 26.7807 | 36.8036 | 24.1256
2012-10-31 00:35 | 25.8368 | 58.7102 | 48.382 | 58.4278 | 45.7504 | 53.894 | 0.006779 | 0.32771 | 0.002222 | 48.3424 | 0.85459 | 13.7247 | 11.729 | 16.06 | 21.5457 | 3.7155 | 11.7312 | 37.1645 | 26.8363 | 36.8821 | 24.2047
2012-10-31 00:35 | 25.8383 | 58.7698 | 48.4225 | 58.4835 | 45.7753 | 53.9038 | 0.006801 | 0.32771 | 0.002229 | 48.186 | 0.8546 | 13.7252 | 11.7297 | 16.0603 | 21.5271 | 3.7161 | 11.7319 | 37.2427 | 26.8954 | 36.9564 | 24.2482
2012-10-31 00:35 | 25.83 | 58.7692 | 48.4572 | 58.5216 | 45.8023 | 53.8945 | 0.006795 | 0.3277 | 0.002227 | 48.2265 | 0.85466 | 13.7261 | 11.7311 | 16.0603 | 21.5228 | 3.7155 | 11.7333 | 37.2464 | 26.9344 | 36.9988 | 24.2795
2012-10-31 00:35 | 25.8353 | 58.8441 | 48.5094 | 58.5888 | 45.8428 | 53.9078 | 0.006779 | 0.32768 | 0.002221 | 48.3381 | 0.85466 | 13.7261 | 11.7311 | 16.0604 | 21.5281 | 3.7164 | 11.7333 | 37.316 | 26.9813 | 37.0607 | 24.3147
2012-10-31 00:36 | 25.8353 | 58.9021 | 48.5484 | 58.6275 | 45.8545 | 53.9084 | 0.006785 | 0.32773 | 0.002224 | 48.3018 | 0.85466 | 13.7259 | 11.7309 | 16.0602 | 21.5161 | 3.7164 | 11.7332 | 37.386 | 27.0323 | 37.1114 | 24.3384
2012-10-31 00:36 | 25.8375 | 58.943 | 48.574 | 58.6877 | 45.9233 | 53.92 | 0.006779 | 0.32773 | 0.002222 | 48.3446 | 0.85467 | 13.7262 | 11.7315 | 16.0602 | 21.5624 | 3.7172 | 11.7337 | 37.3806 | 27.0116 | 37.1253 | 24.3609
2012-10-31 00:36 | 25.8308 | 58.9982 | 48.5908 | 58.7158 | 45.9831 | 53.9258 | 0.006788 | 0.32774 | 0.002225 | 48.2826 | 0.85465 | 13.7257 | 11.7306 | 16.0601 | 21.5397 | 3.7176 | 11.7328 | 37.4585 | 27.0511 | 37.1761 | 24.4434
2012-10-31 00:36 | 25.833 | 59.0739 | 48.6906 | 58.7567 | 46.044 | 53.9252 | 0.006801 | 0.3277 | 0.002229 | 48.1839 | 0.85457 | 13.7245 | 11.7285 | 16.0602 | 21.5619 | 3.7176 | 11.7308 | 37.512 | 27.1287 | 37.1948 | 24.4821
2012-10-31 00:36 | 25.8345 | 59.0792 | 48.7272 | 58.8356 | 46.0925 | 53.9402 | 0.006779 | 0.3277 | 0.002221 | 48.3403 | 0.85455 | 13.7243 | 11.7282 | 16.0603 | 21.5233 | 3.7186 | 11.7304 | 37.5559 | 27.2039 | 37.3123 | 24.5692
2012-10-31 00:36 | 25.833 | 59.1435 | 48.7336 | 58.8921 | 46.0832 | 53.9396 | 0.006776 | 0.32771 | 0.002221 | 48.3638 | 0.85453 | 13.724 | 11.7276 | 16.0603 | 21.5098 | 3.7186 | 11.7298 | 37.6337 | 27.2238 | 37.3823 | 24.5734
2012-10-31 00:36 | 25.836 | 59.2083 | 48.8224 | 58.9454 | 46.1057 | 53.9373 | 0.006798 | 0.32774 | 0.002228 | 48.2115 | 0.85453 | 13.7237 | 11.7273 | 16.06 | 21.5008 | 3.7184 | 11.7295 | 37.7075 | 27.3216 | 37.4446 | 24.6049
2012-10-31 00:36 | 25.8405 | 59.2592 | 48.8426 | 59.0079 | 46.1729 | 53.9448 | 0.006795 | 0.32779 | 0.002227 | 48.2393 | 0.85452 | 13.7239 | 11.7273 | 16.0603 | 21.5173 | 3.719 | 11.7295 | 37.7419 | 27.3253 | 37.4906 | 24.6556
2012-10-31 00:36 | 25.8405 | 59.3056 | 48.8933 | 59.035 | 46.2081 | 53.9535 | 0.006776 | 0.32771 | 0.002221 | 48.3638 | 0.85452 | 13.7237 | 11.7271 | 16.0601 | 21.5253 | 3.7196 | 11.7294 | 37.7803 | 27.368 | 37.5097 | 24.6828
2012-10-31 00:36 | 25.8427 | 59.3426 | 48.9346 | 59.1029 | 46.1711 | 53.957 | 0.006785 | 0.32768 | 0.002223 | 48.2954 | 0.85452 | 13.7238 | 11.7273 | 16.0603 | 21.5395 | 3.7198 | 11.7295 | 37.8031 | 27.3951 | 37.5634 | 24.6316
2012-10-31 00:36 | 25.8413 | 59.4417 | 48.941 | 59.1595 | 46.201 | 53.9622 | 0.006785 | 0.32777 | 0.002224 | 48.3082 | 0.85451 | 13.7237 | 11.7271 | 16.0602 | 21.5702 | 3.7202 | 11.7293 | 37.8715 | 27.3708 | 37.5893 | 24.6308
2012-10-31 00:36 | 25.8495 | 59.4654 | 49.0311 | 59.1986 | 46.3266 | 53.9708 | 0.006779 | 0.32776 | 0.002222 | 48.3489 | 0.85452 | 13.7237 | 11.7271 | 16.0602 | 21.5303 | 3.7207 | 11.7293 | 37.9351 | 27.5008 | 37.6683 | 24.7963
2012-10-31 00:36 | 25.8472 | 59.4979 | 49.0562 | 59.2775 | 46.3283 | 53.9749 | 0.006788 | 0.32773 | 0.002225 | 48.2805 | 0.85453 | 13.7239 | 11.7274 | 16.0603 | 21.4879 | 3.721 | 11.7297 | 38.01 | 27.5683 | 37.7896 | 24.8404
2012-10-31 00:36 | 25.842 | 59.5429 | 49.0705 | 59.3265 | 46.4443 | 53.9876 | 0.006782 | 0.3277 | 0.002222 | 48.3189 | 0.85451 | 13.7237 | 11.727 | 16.0603 | 21.5188 | 3.7219 | 11.7293 | 38.0241 | 27.5517 | 37.8077 | 24.9255
2012-10-31 00:36 | 25.848 | 59.6185 | 49.1819 | 59.3518 | 46.4503 | 53.9812 | 0.006776 | 0.32777 | 0.002221 | 48.3723 | 0.85449 | 13.7231 | 11.7262 | 16.0601 | 21.5168 | 3.7215 | 11.7284 | 38.1017 | 27.6651 | 37.835 | 24.9335
2012-10-31 00:36 | 25.8457 | 59.6355 | 49.1679 | 59.3843 | 46.4872 | 53.9934 | 0.006779 | 0.32776 | 0.002222 | 48.3489 | 0.85447 | 13.7229 | 11.7258 | 16.0601 | 21.5145 | 3.7223 | 11.728 | 38.121 | 27.6534 | 37.8698 | 24.9727
2012-10-31 00:36 | 25.8562 | 59.677 | 49.2252 | 59.4682 | 46.4859 | 53.9922 | 0.006785 | 0.32771 | 0.002224 | 48.2996 | 0.85441 | 13.7221 | 11.7243 | 16.0603 | 21.537 | 3.7222 | 11.7266 | 38.14 | 27.6882 | 37.9312 | 24.9489
2012-10-31 00:36 | 25.8383 | 59.7325 | 49.1995 | 59.4928 | 46.515 | 53.9928 | 0.006788 | 0.32774 | 0.002225 | 48.2826 | 0.85436 | 13.7211 | 11.7228 | 16.0601 | 21.5392 | 3.7223 | 11.725 | 38.1933 | 27.6603 | 37.9536 | 24.9758
2012-10-31 00:36 | 25.8405 | 59.8081 | 49.2797 | 59.5144 | 46.5641 | 54.0032 | 0.006776 | 0.32773 | 0.002221 | 48.366 | 0.85438 | 13.7217 | 11.7236 | 16.0603 | 21.5734 | 3.723 | 11.7258 | 38.2347 | 27.7063 | 37.941 | 24.9907
2012-10-31 00:36 | 25.8457 | 59.8288 | 49.3864 | 59.5892 | 46.6358 | 54.0038 | 0.006779 | 0.32774 | 0.002222 | 48.3467 | 0.85445 | 13.7225 | 11.7252 | 16.0599 | 21.5626 | 3.723 | 11.7274 | 38.2662 | 27.8238 | 38.0266 | 25.0732
2012-10-31 00:36 | 25.8383 | 59.86 | 49.3829 | 59.6165 | 46.5854 | 54.0136 | 0.006776 | 0.32774 | 0.002221 | 48.3681 | 0.85448 | 13.7231 | 11.7261 | 16.0603 | 21.5632 | 3.7237 | 11.7283 | 38.2968 | 27.8197 | 38.0533 | 25.0222
2012-10-31 00:36 | 25.8472 | 59.896 | 49.3918 | 59.7066 | 46.6999 | 54.0084 | 0.006782 | 0.3277 | 0.002222 | 48.3189 | 0.85445 | 13.7226 | 11.7253 | 16.0602 | 21.6162 | 3.7233 | 11.7275 | 38.2798 | 27.7756 | 38.0904 | 25.0837
2012-10-31 00:36 | 25.839 | 59.9805 | 49.4343 | 59.7061 | 46.6565 | 54.0159 | 0.006788 | 0.3278 | 0.002225 | 48.2911 | 0.8545 | 13.7236 | 11.7267 | 16.0604 | 21.584 | 3.7239 | 11.7289 | 38.3965 | 27.8503 | 38.1221 | 25.0725
2012-10-31 00:37 | 25.839 | 60.0346 | 49.5046 | 59.795 | 46.7308 | 54.024 | 0.006788 | 0.32777 | 0.002225 | 48.2868 | 0.85448 | 13.7231 | 11.7261 | 16.0602 | 21.584 | 3.7244 | 11.7283 | 38.4506 | 27.9206 | 38.211 | 25.1468
2012-10-31 00:37 | 25.8345 | 60.0301 | 49.5274 | 59.8137 | 46.7967 | 54.0315 | 0.006785 | 0.32776 | 0.002224 | 48.3061 | 0.85442 | 13.7222 | 11.7246 | 16.0602 | 21.5594 | 3.7249 | 11.7268 | 38.4707 | 27.968 | 38.2543 | 25.2373
2012-10-31 00:37 | 25.8383 | 60.0918 | 49.5546 | 59.8909 | 46.824 | 54.0373 | 0.006788 | 0.3277 | 0.002224 | 48.2762 | 0.85434 | 13.7212 | 11.7226 | 16.0605 | 21.5632 | 3.7253 | 11.7249 | 38.5286 | 27.9914 | 38.3277 | 25.2608
2012-10-31 00:37 | 25.8398 | 60.1551 | 49.5795 | 59.9233 | 46.7747 | 54.0419 | 0.006769 | 0.32774 | 0.002218 | 48.4181 | 0.8544 | 13.722 | 11.7241 | 16.0603 | 21.5888 | 3.7256 | 11.7263 | 38.5663 | 27.9907 | 38.3345 | 25.1859
2012-10-31 00:37 | 25.8405 | 60.1829 | 49.6621 | 59.9588 | 46.8458 | 54.0413 | 0.006782 | 0.32776 | 0.002223 | 48.3275 | 0.85446 | 13.7229 | 11.7257 | 16.0603 | 21.6095 | 3.7256 | 11.7279 | 38.5734 | 28.0526 | 38.3493 | 25.2363
2012-10-31 00:37 | 25.8368 | 60.241 | 49.6623 | 59.9783 | 46.8733 | 54.0454 | 0.006785 | 0.32771 | 0.002224 | 48.2996 | 0.85451 | 13.7237 | 11.727 | 16.0603 | 21.5537 | 3.7259 | 11.7293 | 38.6873 | 28.1086 | 38.4246 | 25.3196
2012-10-31 00:37 | 25.8442 | 60.2754 | 49.7322 | 60.0166 | 46.9433 | 54.0523 | 0.006776 | 0.32774 | 0.002221 | 48.3681 | 0.8545 | 13.7232 | 11.7264 | 16.06 | 21.5892 | 3.7264 | 11.7286 | 38.6862 | 28.143 | 38.4274 | 25.3541
2012-10-31 00:37 | 25.8435 | 60.3134 | 49.7315 | 60.0739 | 46.9739 | 54.0552 | 0.006788 | 0.3278 | 0.002225 | 48.2911 | 0.85453 | 13.7239 | 11.7275 | 16.0602 | 21.5564 | 3.7266 | 11.7297 | 38.757 | 28.1751 | 38.5175 | 25.4175
2012-10-31 00:37 | 25.839 | 60.39 | 49.7504 | 60.1543 | 46.985 | 54.0575 | 0.006785 | 0.32781 | 0.002224 | 48.3145 | 0.85459 | 13.7246 | 11.7289 | 16.06 | 21.5439 | 3.7267 | 11.7311 | 38.8461 | 28.2065 | 38.6104 | 25.4411
2012-10-31 00:37 | 25.8345 | 60.3971 | 49.7732 | 60.173 | 47.0118 | 54.0616 | 0.006769 | 0.32781 | 0.002219 | 48.4287 | 0.85459 | 13.7249 | 11.7291 | 16.0602 | 21.5434 | 3.727 | 11.7313 | 38.8537 | 28.2298 | 38.6296 | 25.4684
2012-10-31 00:37 | 25.8345 | 60.4627 | 49.82 | 60.2001 | 47.1135 | 54.0691 | 0.006788 | 0.3278 | 0.002225 | 48.2911 | 0.85456 | 13.7245 | 11.7284 | 16.0602 | 21.5474 | 3.7275 | 11.7307 | 38.9153 | 28.2726 | 38.6527 | 25.5661
2012-10-31 00:37 | 25.8427 | 60.4979 | 49.8516 | 60.2855 | 47.0787 | 54.0778 | 0.006773 | 0.32771 | 0.00222 | 48.3852 | 0.85455 | 13.7243 | 11.7281 | 16.0601 | 21.5756 | 3.7281 | 11.7304 | 38.9223 | 28.276 | 38.7099 | 25.5031
2012-10-31 00:37 | 25.8413 | 60.5622 | 49.8814 | 60.315 | 47.089 | 54.0835 | 0.006782 | 0.32773 | 0.002223 | 48.3232 | 0.85458 | 13.7246 | 11.7287 | 16.0601 | 21.5301 | 3.7285 | 11.7309 | 39.0321 | 28.3513 | 38.7849 | 25.5589
2012-10-31 00:37 | 25.836 | 60.5646 | 49.8995 | 60.3406 | 47.1502 | 54.0749 | 0.006776 | 0.3277 | 0.00222 | 48.3617 | 0.85458 | 13.7246 | 11.7288 | 16.0601 | 21.5328 | 3.7279 | 11.731 | 39.0318 | 28.3667 | 38.8078 | 25.6174
2012-10-31 00:37 | 25.8435 | 60.6571 | 49.9343 | 60.4099 | 47.2085 | 54.0882 | 0.006769 | 0.32774 | 0.002218 | 48.4181 | 0.85459 | 13.7245 | 11.7288 | 16.0598 | 21.5203 | 3.7288 | 11.731 | 39.1368 | 28.414 | 38.8896 | 25.6882
2012-10-31 00:37 | 25.839 | 60.6835 | 50.0273 | 60.4325 | 47.2118 | 54.0991 | 0.006766 | 0.32767 | 0.002217 | 48.4289 | 0.85462 | 13.7251 | 11.7297 | 16.06 | 21.4997 | 3.7296 | 11.732 | 39.1838 | 28.5276 | 38.9328 | 25.7121
2012-10-31 00:37 | 25.8457 | 60.6979 | 50.0535 | 60.4623 | 47.2967 | 54.091 | 0.006782 | 0.32776 | 0.002223 | 48.3275 | 0.85463 | 13.7255 | 11.7302 | 16.0601 | 21.5506 | 3.729 | 11.7325 | 39.1473 | 28.5029 | 38.9117 | 25.7461
2012-10-31 00:37 | 25.8457 | 60.7558 | 50.0457 | 60.5048 | 47.2459 | 54.1032 | 0.006785 | 0.32777 | 0.002224 | 48.3082 | 0.85462 | 13.7253 | 11.7299 | 16.0601 | 21.5586 | 3.7299 | 11.7321 | 39.1972 | 28.4871 | 38.9462 | 25.6873
2012-10-31 00:37 | 25.8442 | 60.7968 | 50.0988 | 60.5651 | 47.303 | 54.1136 | 0.006788 | 0.3278 | 0.002225 | 48.2911 | 0.85462 | 13.7254 | 11.7299 | 16.0602 | 21.5451 | 3.7306 | 11.7322 | 39.2517 | 28.5537 | 39.02 | 25.7579
2012-10-31 00:37 | 25.8398 | 60.8271 | 50.1061 | 60.5916 | 47.3299 | 54.0934 | 0.006791 | 0.3278 | 0.002226 | 48.2698 | 0.85466 | 13.7257 | 11.7308 | 16.06 | 21.5326 | 3.7292 | 11.733 | 39.2945 | 28.5735 | 39.059 | 25.7973
2012-10-31 00:37 | 25.8383 | 60.8681 | 50.1865 | 60.5824 | 47.3597 | 54.109 | 0.006782 | 0.3278 | 0.002223 | 48.3338 | 0.85466 | 13.7259 | 11.731 | 16.06 | 21.5432 | 3.7303 | 11.7332 | 39.3249 | 28.6433 | 39.0392 | 25.8165
2012-10-31 00:37 | 25.842 | 60.9529 | 50.1746 | 60.6826 | 47.4103 | 54.1124 | 0.006785 | 0.32777 | 0.002224 | 48.3082 | 0.85461 | 13.7251 | 11.7296 | 16.0601 | 21.5108 | 3.7305 | 11.7318 | 39.4421 | 28.6638 | 39.1718 | 25.8995
2012-10-31 00:38 | 25.8413 | 60.9058 | 50.2129 | 60.6742 | 47.394 | 54.124 | 0.006769 | 0.32777 | 0.002219 | 48.4224 | 0.8546 | 13.7247 | 11.7291 | 16.0598 | 21.5341 | 3.7313 | 11.7313 | 39.3717 | 28.6788 | 39.1401 | 25.8599
2012-10-31 00:38 | 25.8495 | 60.9604 | 50.2562 | 60.748 | 47.4647 | 54.1228 | 0.006769 | 0.3278 | 0.002219 | 48.4267 | 0.8546 | 13.7249 | 11.7293 | 16.0599 | 21.5624 | 3.7312 | 11.7315 | 39.398 | 28.6938 | 39.1856 | 25.9023
2012-10-31 00:38 | 25.8487 | 61.0213 | 50.2827 | 60.7858 | 47.503 | 54.1176 | 0.006766 | 0.32784 | 0.002218 | 48.4545 | 0.8546 | 13.7248 | 11.7293 | 16.0598 | 21.5496 | 3.7309 | 11.7315 | 39.4717 | 28.7331 | 39.2362 | 25.9534
2012-10-31 00:38 | 25.842 | 61.0339 | 50.2994 | 60.7791 | 47.5002 | 54.135 | 0.006769 | 0.3278 | 0.002219 | 48.4267 | 0.85458 | 13.7246 | 11.7287 | 16.06 | 21.5268 | 3.7321 | 11.731 | 39.5071 | 28.7726 | 39.2523 | 25.9734
2012-10-31 00:38 | 25.8472 | 61.1047 | 50.3631 | 60.8538 | 47.5328 | 54.1373 | 0.006776 | 0.3278 | 0.002221 | 48.3766 | 0.85459 | 13.7247 | 11.729 | 16.06 | 21.516 | 3.7322 | 11.7312 | 39.5887 | 28.8471 | 39.3378 | 26.0168
2012-10-31 00:38 | 25.8517 | 61.1285 | 50.3637 | 60.8699 | 47.5998 | 54.1402 | 0.006782 | 0.3278 | 0.002223 | 48.3338 | 0.85454 | 13.7239 | 11.7277 | 16.06 | 21.5004 | 3.7324 | 11.7299 | 39.6281 | 28.8633 | 39.3695 | 26.0994
2012-10-31 00:38 | 25.8472 | 61.1742 | 50.3787 | 60.9812 | 47.65 | 54.1442 | 0.006779 | 0.32774 | 0.002222 | 48.3467 | 0.85452 | 13.7237 | 11.7271 | 16.0601 | 21.4879 | 3.7327 | 11.7293 | 39.6863 | 28.8908 | 39.4933 | 26.1621
2012-10-31 00:38 | 25.8532 | 61.2188 | 50.4119 | 60.9641 | 47.6912 | 54.1448 | 0.006788 | 0.32781 | 0.002225 | 48.2932 | 0.8545 | 13.7234 | 11.7267 | 16.0601 | 21.4819 | 3.7327 | 11.7289 | 39.7369 | 28.93 | 39.4822 | 26.2093
2012-10-31 00:38 | 25.8555 | 61.2443 | 50.4883 | 61.0088 | 47.7052 | 54.1535 | 0.006773 | 0.3278 | 0.00222 | 48.3981 | 0.85452 | 13.7236 | 11.7271 | 16.06 | 21.5082 | 3.7333 | 11.7293 | 39.7361 | 28.9801 | 39.5006 | 26.197
2012-10-31 00:38 | 25.8517 | 61.2945 | 50.5079 | 61.0398 | 47.7483 | 54.1465 | 0.006773 | 0.32777 | 0.00222 | 48.3938 | 0.8545 | 13.7233 | 11.7266 | 16.06 | 21.4844 | 3.7329 | 11.7288 | 39.8101 | 29.0235 | 39.5554 | 26.2639
2012-10-31 00:38 | 25.8502 | 61.3239 | 50.5571 | 61.0614 | 47.6999 | 54.161 | 0.006769 | 0.3278 | 0.002219 | 48.4267 | 0.85454 | 13.724 | 11.7277 | 16.0601 | 21.4989 | 3.7339 | 11.7299 | 39.825 | 29.0582 | 39.5625 | 26.201
2012-10-31 00:38 | 25.8547 | 61.3901 | 50.5616 | 61.0968 | 47.7826 | 54.161 | 0.006779 | 0.32781 | 0.002222 | 48.3573 | 0.85456 | 13.7243 | 11.7283 | 16.06 | 21.5114 | 3.7339 | 11.7305 | 39.8787 | 29.0502 | 39.5854 | 26.2712
2012-10-31 00:38 | 25.8532 | 61.4233 | 50.5991 | 61.1686 | 47.742 | 54.1731 | 0.006779 | 0.32783 | 0.002222 | 48.3595 | 0.85455 | 13.7241 | 11.7279 | 16.06 | 21.4819 | 3.7347 | 11.7301 | 39.9414 | 29.1172 | 39.6867 | 26.2601
2012-10-31 00:38 | 25.8517 | 61.4295 | 50.5742 | 61.1941 | 47.7014 | 54.1743 | 0.006779 | 0.32776 | 0.002222 | 48.3489 | 0.85454 | 13.7239 | 11.7277 | 16.0599 | 21.5165 | 3.7348 | 11.7299 | 39.913 | 29.0577 | 39.6776 | 26.1849
2012-10-31 00:38 | 25.8555 | 61.5028 | 50.6326 | 61.2365 | 47.8107 | 54.1743 | 0.006782 | 0.32783 | 0.002223 | 48.3381 | 0.85458 | 13.7245 | 11.7286 | 16.0599 | 21.4842 | 3.7348 | 11.7308 | 40.0186 | 29.1484 | 39.7523 | 26.3265
2012-10-31 00:38 | 25.8585 | 61.5984 | 50.6317 | 61.2704 | 47.8997 | 54.1852 | 0.006773 | 0.32784 | 0.00222 | 48.4044 | 0.85455 | 13.724 | 11.7279 | 16.0599 | 21.4912 | 3.7355 | 11.7302 | 40.1072 | 29.1405 | 39.7792 | 26.4085
2012-10-31 00:38 | 25.8487 | 61.5847 | 50.7037 | 61.2992 | 47.8665 | 54.1852 | 0.006773 | 0.32783 | 0.00222 | 48.4023 | 0.85456 | 13.7243 | 11.7283 | 16.06 | 21.4814 | 3.7355 | 11.7305 | 40.1033 | 29.2223 | 39.8178 | 26.3851
2012-10-31 00:38 | 25.857 | 61.62 | 50.7081 | 61.3692 | 47.8044 | 54.1887 | 0.006776 | 0.3278 | 0.002221 | 48.3766 | 0.8546 | 13.7248 | 11.7293 | 16.0599 | 21.5057 | 3.7358 | 11.7315 | 40.1143 | 29.2024 | 39.8635 | 26.2987
2012-10-31 00:38 | 25.8547 | 61.6177 | 50.7214 | 61.3785 | 47.8412 | 54.1777 | 0.006769 | 0.32786 | 0.002219 | 48.4352 | 0.85464 | 13.7253 | 11.7302 | 16.0598 | 21.5475 | 3.735 | 11.7324 | 40.0702 | 29.1739 | 39.831 | 26.2937
2012-10-31 00:38 | 25.8577 | 61.6593 | 50.7595 | 61.4278 | 47.938 | 54.1847 | 0.006791 | 0.3278 | 0.002226 | 48.2698 | 0.85456 | 13.724 | 11.7279 | 16.0598 | 21.5826 | 3.7355 | 11.7302 | 40.0767 | 29.1769 | 39.8452 | 26.3554
2012-10-31 00:38 | 25.8532 | 61.6973 | 50.794 | 61.4542 | 47.9726 | 54.1818 | 0.006776 | 0.32784 | 0.002221 | 48.383 | 0.85454 | 13.7239 | 11.7276 | 16.0599 | 21.526 | 3.7353 | 11.7298 | 40.1713 | 29.268 | 39.9282 | 26.4466
2012-10-31 00:38 | 25.8525 | 61.7544 | 50.8244 | 61.4458 | 47.9875 | 54.2026 | 0.006795 | 0.32784 | 0.002228 | 48.2477 | 0.85454 | 13.7238 | 11.7275 | 16.06 | 21.5012 | 3.7367 | 11.7297 | 40.2532 | 29.3232 | 39.9446 | 26.4863
2012-10-31 00:38 | 25.8525 | 61.7737 | 50.8634 | 61.5114 | 48.0148 | 54.1974 | 0.006791 | 0.32779 | 0.002226 | 48.2677 | 0.85462 | 13.725 | 11.7297 | 16.0598 | 21.5293 | 3.7364 | 11.7319 | 40.2444 | 29.3341 | 39.9821 | 26.4855
2012-10-31 00:38 | 25.8562 | 61.7967 | 50.9139 | 61.5266 | 48.0264 | 54.1881 | 0.006788 | 0.32784 | 0.002225 | 48.2974 | 0.85463 | 13.7252 | 11.7299 | 16.0598 | 21.5169 | 3.7357 | 11.7321 | 40.2798 | 29.397 | 40.0097 | 26.5095
2012-10-31 00:38 | 25.8585 | 61.8568 | 50.9162 | 61.6138 | 48.0208 | 54.2008 | 0.006791 | 0.32787 | 0.002227 | 48.2804 | 0.85465 | 13.7254 | 11.7304 | 16.0596 | 21.5233 | 3.7366 | 11.7326 | 40.3335 | 29.3929 | 40.0905 | 26.4975
2012-10-31 00:39 | 25.8487 | 61.8393 | 50.922 | 61.631 | 48.1009 | 54.2124 | 0.006788 | 0.32783 | 0.002225 | 48.2954 | 0.85461 | 13.725 | 11.7296 | 16.0599 | 21.4974 | 3.7374 | 11.7318 | 40.3419 | 29.4246 | 40.1336 | 26.6035
2012-10-31 00:39 | 25.8592 | 61.9038 | 50.9558 | 61.6454 | 48.1661 | 54.2141 | 0.006788 | 0.3279 | 0.002226 | 48.306 | 0.85462 | 13.7249 | 11.7296 | 16.0597 | 21.5199 | 3.7375 | 11.7318 | 40.3839 | 29.4359 | 40.1255 | 26.6462
2012-10-31 00:39 | 25.857 | 61.9402 | 50.9887 | 61.7281 | 48.1756 | 54.2245 | 0.006776 | 0.32783 | 0.002221 | 48.3809 | 0.85461 | 13.7251 | 11.7296 | 16.06 | 21.5378 | 3.7382 | 11.7318 | 40.4024 | 29.4509 | 40.1903 | 26.6378
2012-10-31 00:39 | 25.851 | 61.9612 | 50.9944 | 61.7298 | 48.1852 | 54.2089 | 0.006791 | 0.3278 | 0.002226 | 48.2698 | 0.85463 | 13.7254 | 11.7302 | 16.06 | 21.5077 | 3.7372 | 11.7324 | 40.4535 | 29.4867 | 40.2221 | 26.6775
2012-10-31 00:39 | 25.857 | 62.0019 | 51.0705 | 61.8129 | 48.203 | 54.2269 | 0.006779 | 0.32784 | 0.002222 | 48.3616 | 0.85463 | 13.7251 | 11.7299 | 16.0597 | 21.5258 | 3.7384 | 11.7321 | 40.4761 | 29.5447 | 40.2871 | 26.6772
2012-10-31 00:39 | 25.857 | 62.0482 | 51.0549 | 61.8168 | 48.2577 | 54.2199 | 0.006773 | 0.32787 | 0.002221 | 48.4087 | 0.85464 | 13.7256 | 11.7305 | 16.0601 | 21.5097 | 3.7379 | 11.7327 | 40.5385 | 29.5452 | 40.3071 | 26.748
2012-10-31 00:39 | 25.8607 | 62.0287 | 51.1171 | 61.832 | 48.2692 | 54.2292 | 0.006791 | 0.32784 | 0.002226 | 48.2761 | 0.85463 | 13.7255 | 11.7302 | 16.0602 | 21.5094 | 3.7386 | 11.7325 | 40.5193 | 29.6077 | 40.3226 | 26.7598
2012-10-31 00:39 | 25.8555 | 62.0698 | 51.1197 | 61.823 | 48.3226 | 54.2326 | 0.006782 | 0.32781 | 0.002223 | 48.3359 | 0.85461 | 13.7249 | 11.7295 | 16.0598 | 21.5363 | 3.7388 | 11.7317 | 40.5335 | 29.5834 | 40.2867 | 26.7863
2012-10-31 00:39 | 25.8592 | 62.0774 | 51.1896 | 61.9 | 48.3028 | 54.2413 | 0.006791 | 0.32786 | 0.002226 | 48.2783 | 0.85462 | 13.7252 | 11.7298 | 16.0601 | 21.536 | 3.7394 | 11.732 | 40.5414 | 29.6536 | 40.364 | 26.7668
2012-10-31 00:39 | 25.8607 | 62.1444 | 51.1716 | 61.9053 | 48.3317 | 54.2401 | 0.006779 | 0.32786 | 0.002223 | 48.3638 | 0.8546 | 13.7248 | 11.7293 | 16.0598 | 21.5375 | 3.7393 | 11.7315 | 40.6069 | 29.6341 | 40.3678 | 26.7942
2012-10-31 00:39 | 25.8562 | 62.1939 | 51.2139 | 61.9317 | 48.3428 | 54.2378 | 0.006782 | 0.32787 | 0.002224 | 48.3444 | 0.8545 | 13.7231 | 11.7264 | 16.0598 | 21.533 | 3.7392 | 11.7287 | 40.6609 | 29.6809 | 40.3987 | 26.8098
2012-10-31 00:39 | 25.8644 | 62.1944 | 51.2455 | 61.9399 | 48.3393 | 54.2506 | 0.006776 | 0.32786 | 0.002222 | 48.3852 | 0.85448 | 13.723 | 11.7261 | 16.06 | 21.5171 | 3.74 | 11.7283 | 40.6773 | 29.7284 | 40.4228 | 26.8222
2012-10-31 00:39 | 25.8659 | 62.2036 | 51.2197 | 62.0069 | 48.3603 | 54.2436 | 0.006773 | 0.32792 | 0.002221 | 48.4152 | 0.85453 | 13.7235 | 11.7272 | 16.0596 | 21.5507 | 3.7396 | 11.7294 | 40.6529 | 29.669 | 40.4562 | 26.8096
2012-10-31 00:39 | 25.8674 | 62.2938 | 51.2913 | 62.0239 | 48.4009 | 54.2436 | 0.006773 | 0.32787 | 0.002221 | 48.4087 | 0.85449 | 13.723 | 11.7262 | 16.0598 | 21.5723 | 3.7396 | 11.7284 | 40.7215 | 29.719 | 40.4516 | 26.8286
2012-10-31 00:39 | 25.8719 | 62.333 | 51.3192 | 62.1171 | 48.4327 | 54.2534 | 0.006779 | 0.32784 | 0.002222 | 48.3616 | 0.85446 | 13.7228 | 11.7256 | 16.0603 | 21.5647 | 3.7402 | 11.7278 | 40.7683 | 29.7545 | 40.5524 | 26.868
2012-10-31 00:39 | 25.8704 | 62.3662 | 51.2826 | 62.1001 | 48.4937 | 54.2563 | 0.006782 | 0.32787 | 0.002224 | 48.3444 | 0.85448 | 13.7229 | 11.7259 | 16.0599 | 21.5632 | 3.7404 | 11.7281 | 40.803 | 29.7194 | 40.5369 | 26.9305
2012-10-31 00:39 | 25.8667 | 62.3664 | 51.3529 | 62.1273 | 48.4822 | 54.2598 | 0.006788 | 0.32784 | 0.002225 | 48.2974 | 0.85443 | 13.722 | 11.7245 | 16.0599 | 21.5315 | 3.7407 | 11.7267 | 40.8349 | 29.8214 | 40.5958 | 26.9507
2012-10-31 00:39 | 25.8689 | 62.3994 | 51.3824 | 62.1603 | 48.5273 | 54.265 | 0.006779 | 0.32789 | 0.002223 | 48.368 | 0.85446 | 13.7224 | 11.7252 | 16.0598 | 21.5738 | 3.741 | 11.7274 | 40.8256 | 29.8086 | 40.5865 | 26.9535
2012-10-31 00:39 | 25.8682 | 62.4719 | 51.4129 | 62.2021 | 48.5384 | 54.2679 | 0.006773 | 0.32781 | 0.00222 | 48.4001 | 0.85456 | 13.724 | 11.728 | 16.0598 | 21.5289 | 3.7412 | 11.7302 | 40.943 | 29.884 | 40.6732 | 27.0095
2012-10-31 00:39 | 25.8682 | 62.4681 | 51.4479 | 62.2291 | 48.5305 | 54.2754 | 0.006785 | 0.32784 | 0.002224 | 48.3188 | 0.85451 | 13.7232 | 11.7267 | 16.0598 | 21.5249 | 3.7417 | 11.7289 | 40.9432 | 29.923 | 40.7042 | 27.0056
2012-10-31 00:39 | 25.8742 | 62.4856 | 51.4306 | 62.2466 | 48.6147 | 54.276 | 0.006773 | 0.32789 | 0.002221 | 48.4109 | 0.85445 | 13.7222 | 11.725 | 16.0597 | 21.5309 | 3.7418 | 11.7272 | 40.9547 | 29.8997 | 40.7157 | 27.0838
2012-10-31 00:39 | 25.8742 | 62.555 | 51.4734 | 62.3045 | 48.6186 | 54.2731 | 0.006776 | 0.32786 | 0.002222 | 48.3852 | 0.85436 | 13.7211 | 11.7228 | 16.06 | 21.555 | 3.7416 | 11.725 | 41 | 29.9184 | 40.7495 | 27.0636
2012-10-31 00:39 | 25.8757 | 62.572 | 51.4905 | 62.3098 | 48.6279 | 54.2742 | 0.006785 | 0.32789 | 0.002225 | 48.3253 | 0.85442 | 13.722 | 11.7243 | 16.0599 | 21.5204 | 3.7417 | 11.7266 | 41.0516 | 29.9701 | 40.7894 | 27.1075
2012-10-31 00:39 | 25.8802 | 62.561 | 51.5417 | 62.376 | 48.605 | 54.2829 | 0.006782 | 0.32786 | 0.002224 | 48.3424 | 0.85445 | 13.7223 | 11.725 | 16.0598 | 21.561 | 3.7423 | 11.7272 | 41 | 29.9807 | 40.815 | 27.044
2012-10-31 00:40 | 25.8764 | 62.6305 | 51.5808 | 62.3568 | 48.6598 | 54.2858 | 0.006782 | 0.32784 | 0.002223 | 48.3402 | 0.8545 | 13.7232 | 11.7265 | 16.0599 | 21.5532 | 3.7425 | 11.7287 | 41.0773 | 30.0276 | 40.8036 | 27.1066
2012-10-31 00:40 | 25.8899 | 62.6401 | 51.5787 | 62.4474 | 48.7163 | 54.2835 | 0.006779 | 0.32792 | 0.002223 | 48.3723 | 0.85452 | 13.7233 | 11.7268 | 16.0598 | 21.5547 | 3.7423 | 11.729 | 41.0854 | 30.024 | 40.8927 | 27.1616
2012-10-31 00:40 | 25.8884 | 62.6733 | 51.585 | 62.442 | 48.7343 | 54.2962 | 0.006776 | 0.32787 | 0.002222 | 48.3872 | 0.85449 | 13.7229 | 11.726 | 16.0597 | 21.5211 | 3.7432 | 11.7282 | 41.1522 | 30.0639 | 40.9209 | 27.2132
2012-10-31 00:40 | 25.8869 | 62.6911 | 51.6302 | 62.4791 | 48.807 | 54.2887 | 0.006769 | 0.32784 | 0.002219 | 48.433 | 0.85446 | 13.7226 | 11.7255 | 16.0599 | 21.5476 | 3.7427 | 11.7277 | 41.1435 | 30.0826 | 40.9315 | 27.2594
2012-10-31 00:40 | 25.8779 | 62.7553 | 51.6329 | 62.5163 | 48.7902 | 54.2985 | 0.006769 | 0.32784 | 0.002219 | 48.433 | 0.85446 | 13.7226 | 11.7254 | 16.0599 | 21.5346 | 3.7433 | 11.7276 | 41.2207 | 30.0983 | 40.9817 | 27.2556
2012-10-31 00:40 | 25.8832 | 62.7298 | 51.6655 | 62.5024 | 48.815 | 54.3089 | 0.006791 | 0.32783 | 0.002226 | 48.274 | 0.85445 | 13.7224 | 11.7252 | 16.0599 | 21.556 | 3.7441 | 11.7274 | 41.1738 | 30.1095 | 40.9464 | 27.259
2012-10-31 00:40 | 25.8876 | 62.7958 | 51.6932 | 62.5299 | 48.7686 | 54.2916 | 0.006791 | 0.32787 | 0.002227 | 48.2804 | 0.85433 | 13.7204 | 11.7217 | 16.0599 | 21.5564 | 3.7429 | 11.7239 | 41.2394 | 30.1368 | 40.9735 | 27.2122
2012-10-31 00:40 | 25.8974 | 62.8326 | 51.7614 | 62.5667 | 48.8097 | 54.3014 | 0.006785 | 0.3279 | 0.002225 | 48.3273 | 0.85438 | 13.721 | 11.723 | 16.0596 | 21.5501 | 3.7435 | 11.7252 | 41.2825 | 30.2113 | 41.0166 | 27.2596
2012-10-31 00:40 | 25.8914 | 62.8652 | 51.7827 | 62.6108 | 48.7802 | 54.3049 | 0.006788 | 0.32787 | 0.002226 | 48.3017 | 0.85438 | 13.7213 | 11.7232 | 16.0599 | 21.5441 | 3.7438 | 11.7254 | 41.3211 | 30.2386 | 41.0667 | 27.2361
2012-10-31 00:40 | 25.8884 | 62.8699 | 51.7641 | 62.6309 | 48.8709 | 54.3118 | 0.006776 | 0.32789 | 0.002222 | 48.3895 | 0.8544 | 13.7216 | 11.7237 | 16.0599 | 21.5572 | 3.7443 | 11.726 | 41.3127 | 30.2069 | 41.0737 | 27.3137
2012-10-31 00:40 | 25.8966 | 62.932 | 51.8229 | 62.6854 | 48.9377 | 54.3112 | 0.006776 | 0.32789 | 0.002222 | 48.3895 | 0.85448 | 13.7227 | 11.7258 | 16.0598 | 21.5614 | 3.7442 | 11.728 | 41.3706 | 30.2615 | 41.124 | 27.3763
2012-10-31 00:40 | 25.8906 | 62.9337 | 51.8169 | 62.6948 | 48.9707 | 54.3135 | 0.006782 | 0.32786 | 0.002224 | 48.3424 | 0.85446 | 13.7224 | 11.7252 | 16.0598 | 21.5554 | 3.7444 | 11.7274 | 41.3783 | 30.2615 | 41.1394 | 27.4153
2012-10-31 00:40 | 25.8959 | 62.9891 | 51.8067 | 62.6924 | 48.9956 | 54.3072 | 0.006798 | 0.32789 | 0.002229 | 48.2329 | 0.85446 | 13.7224 | 11.7252 | 16.0598 | 21.6008 | 3.7439 | 11.7274 | 41.3883 | 30.2059 | 41.0916 | 27.3948
2012-10-31 00:40 | 25.8936 | 62.983 | 51.8744 | 62.744 | 49.0284 | 54.3147 | 0.006769 | 0.32789 | 0.002219 | 48.4395 | 0.85448 | 13.7226 | 11.7257 | 16.0596 | 21.5543 | 3.7445 | 11.7279 | 41.4287 | 30.3201 | 41.1897 | 27.4741
2012-10-31 00:40 | 25.8989 | 63.0306 | 51.9498 | 62.7802 | 49.0923 | 54.3153 | 0.006779 | 0.32781 | 0.002222 | 48.3573 | 0.85454 | 13.7237 | 11.7274 | 16.0598 | 21.5516 | 3.7445 | 11.7296 | 41.479 | 30.3982 | 41.2286 | 27.5407
2012-10-31 00:40 | 25.9064 | 63.0381 | 51.9612 | 62.8223 | 49.1349 | 54.3193 | 0.006779 | 0.32792 | 0.002223 | 48.3723 | 0.85453 | 13.7234 | 11.7271 | 16.0596 | 21.5511 | 3.7448 | 11.7293 | 41.487 | 30.4101 | 41.2712 | 27.5838
2012-10-31 00:40 | 25.9071 | 63.0697 | 51.9775 | 62.8423 | 49.0966 | 54.3205 | 0.006766 | 0.32784 | 0.002218 | 48.4545 | 0.85448 | 13.7229 | 11.726 | 16.0599 | 21.5438 | 3.7449 | 11.7282 | 41.5259 | 30.4337 | 41.2985 | 27.5528
2012-10-31 00:40 | 25.9034 | 63.1392 | 51.9816 | 62.8271 | 49.1202 | 54.3245 | 0.006788 | 0.32787 | 0.002226 | 48.3017 | 0.85451 | 13.7232 | 11.7266 | 16.0597 | 21.5682 | 3.7451 | 11.7289 | 41.571 | 30.4134 | 41.2589 | 27.552
2012-10-31 00:40 | 25.9086 | 63.1482 | 51.979 | 62.9209 | 49.1332 | 54.3303 | 0.006782 | 0.3279 | 0.002224 | 48.3487 | 0.85441 | 13.7215 | 11.7238 | 16.0596 | 21.5613 | 3.7455 | 11.7261 | 41.5869 | 30.4177 | 41.3596 | 27.5719
2012-10-31 00:40 | 25.9071 | 63.1544 | 52.0359 | 62.9425 | 49.1434 | 54.3286 | 0.006779 | 0.32794 | 0.002223 | 48.3765 | 0.85442 | 13.7221 | 11.7244 | 16.0601 | 21.5237 | 3.7454 | 11.7266 | 41.6307 | 30.5122 | 41.4188 | 27.6197
2012-10-31 00:40 | 25.9049 | 63.1908 | 52.0532 | 62.9172 | 49.1646 | 54.332 | 0.006801 | 0.3279 | 0.00223 | 48.2136 | 0.85448 | 13.7229 | 11.7259 | 16.0599 | 21.5576 | 3.7456 | 11.7281 | 41.6332 | 30.4956 | 41.3596 | 27.607
2012-10-31 00:40 | 25.9086 | 63.2137 | 52.0841 | 62.998 | 49.1995 | 54.3448 | 0.006782 | 0.3279 | 0.002224 | 48.3487 | 0.85448 | 13.7227 | 11.7258 | 16.0596 | 21.5493 | 3.7465 | 11.728 | 41.6644 | 30.5348 | 41.4487 | 27.6502
2012-10-31 00:40 | 25.9026 | 63.1962 | 52.1131 | 62.9804 | 49.1701 | 54.3442 | 0.006791 | 0.32787 | 0.002227 | 48.2804 | 0.85453 | 13.7235 | 11.7271 | 16.0598 | 21.5674 | 3.7465 | 11.7294 | 41.6288 | 30.5457 | 41.413 | 27.6027
2012-10-31 00:40 | 25.9056 | 63.2685 | 52.1045 | 62.995 | 49.2317 | 54.3465 | 0.006782 | 0.32792 | 0.002224 | 48.3509 | 0.85453 | 13.7235 | 11.7272 | 16.0596 | 21.5503 | 3.7466 | 11.7294 | 41.7182 | 30.5542 | 41.4447 | 27.6814
2012-10-31 00:40 | 25.9071 | 63.297 | 52.1488 | 63.0427 | 49.2215 | 54.3442 | 0.006785 | 0.32787 | 0.002225 | 48.3231 | 0.85455 | 13.7239 | 11.7277 | 16.0598 | 21.5999 | 3.7465 | 11.73 | 41.6971 | 30.5489 | 41.4428 | 27.6216
2012-10-31 00:40 | 25.9079 | 63.3016 | 52.1846 | 63.1051 | 49.312 | 54.3592 | 0.006776 | 0.32787 | 0.002222 | 48.3872 | 0.85454 | 13.7238 | 11.7275 | 16.0599 | 21.5927 | 3.7475 | 11.7297 | 41.7089 | 30.5919 | 41.5124 | 27.7193
2012-10-31 00:41 | 25.8981 | 63.3573 | 52.1943 | 63.0684 | 49.3178 | 54.354 | 0.006773 | 0.32786 | 0.002221 | 48.4066 | 0.8545 | 13.7227 | 11.7261 | 16.0594 | 21.5949 | 3.7472 | 11.7283 | 41.7624 | 30.5994 | 41.4735 | 27.7229
2012-10-31 00:41 | 25.9011 | 63.3487 | 52.2479 | 63.1677 | 49.3638 | 54.358 | 0.00676 | 0.32792 | 0.002217 | 48.5083 | 0.85448 | 13.7227 | 11.7257 | 16.0598 | 21.5779 | 3.7474 | 11.7279 | 41.7708 | 30.67 | 41.5898 | 27.7859
2012-10-31 00:41 | 25.9026 | 63.435 | 52.2027 | 63.1692 | 49.3262 | 54.3592 | 0.006776 | 0.32777 | 0.002221 | 48.3723 | 0.85455 | 13.7236 | 11.7276 | 16.0593 | 21.5754 | 3.7475 | 11.7298 | 41.8596 | 30.6273 | 41.5938 | 27.7508
2012-10-31 00:41 | 25.8966 | 63.4328 | 52.2745 | 63.1979 | 49.3476 | 54.3644 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85451 | 13.7231 | 11.7264 | 16.0596 | 21.5614 | 3.7479 | 11.7287 | 41.8714 | 30.7131 | 41.6365 | 27.7862
2012-10-31 00:41 | 25.9056 | 63.4842 | 52.2718 | 63.1992 | 49.337 | 54.3557 | 0.006788 | 0.32792 | 0.002226 | 48.3082 | 0.8545 | 13.723 | 11.7264 | 16.0597 | 21.5623 | 3.7473 | 11.7286 | 41.9219 | 30.7095 | 41.6369 | 27.7747
2012-10-31 00:41 | 25.8914 | 63.4353 | 52.2888 | 63.2273 | 49.3619 | 54.3644 | 0.006791 | 0.3279 | 0.002227 | 48.2846 | 0.85451 | 13.7231 | 11.7266 | 16.0596 | 21.5923 | 3.7479 | 11.7288 | 41.843 | 30.6965 | 41.635 | 27.7696
2012-10-31 00:41 | 25.8951 | 63.5122 | 52.2964 | 63.2619 | 49.3812 | 54.3679 | 0.006779 | 0.3279 | 0.002223 | 48.3701 | 0.85454 | 13.7235 | 11.7273 | 16.0596 | 21.5438 | 3.7481 | 11.7295 | 41.9684 | 30.7526 | 41.7181 | 27.8374
2012-10-31 00:41 | 25.9034 | 63.5552 | 52.3514 | 63.2856 | 49.448 | 54.3604 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85447 | 13.7223 | 11.7253 | 16.0595 | 21.5722 | 3.7476 | 11.7275 | 41.983 | 30.7792 | 41.7134 | 27.8758
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.5751 | 52.4027 | 63.3017 | 49.4448 | 54.3656 | 0.006782 | 0.32787 | 0.002224 | 48.3444 | 0.8545 | 13.7229 | 11.7261 | 16.0596 | 21.5528 | 3.748 | 11.7283 | 42.0223 | 30.8499 | 41.7489 | 27.892
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.5828 | 52.3871 | 63.3094 | 49.4526 | 54.3638 | 0.006788 | 0.3279 | 0.002226 | 48.306 | 0.85449 | 13.7228 | 11.7259 | 16.0596 | 21.5287 | 3.7478 | 11.7282 | 42.0541 | 30.8584 | 41.7807 | 27.9239
2012-10-31 00:41 | 25.8974 | 63.6416 | 52.4115 | 63.3643 | 49.4927 | 54.3736 | 0.006785 | 0.32786 | 0.002225 | 48.321 | 0.85438 | 13.721 | 11.7229 | 16.0595 | 21.5461 | 3.7485 | 11.7252 | 42.0955 | 30.8654 | 41.8182 | 27.9466
2012-10-31 00:41 | 25.9064 | 63.6583 | 52.4439 | 63.3887 | 49.4471 | 54.3765 | 0.006779 | 0.32792 | 0.002223 | 48.3723 | 0.8544 | 13.7214 | 11.7235 | 16.0597 | 21.5511 | 3.7487 | 11.7257 | 42.1072 | 30.8928 | 41.8376 | 27.896
2012-10-31 00:41 | 25.9019 | 63.6654 | 52.4199 | 63.415 | 49.5207 | 54.3713 | 0.006795 | 0.32792 | 0.002228 | 48.2584 | 0.85443 | 13.7218 | 11.7244 | 16.0596 | 21.5225 | 3.7484 | 11.7266 | 42.1429 | 30.8974 | 41.8925 | 27.9982
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.7138 | 52.461 | 63.3633 | 49.6009 | 54.3783 | 0.006766 | 0.3279 | 0.002219 | 48.4631 | 0.85447 | 13.7224 | 11.7254 | 16.0596 | 21.5087 | 3.7488 | 11.7276 | 42.2051 | 30.9523 | 41.8546 | 28.0922
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.7253 | 52.4883 | 63.4673 | 49.5697 | 54.3789 | 0.006779 | 0.32789 | 0.002223 | 48.368 | 0.85452 | 13.7233 | 11.7268 | 16.0597 | 21.5167 | 3.7489 | 11.729 | 42.2086 | 30.9716 | 41.9506 | 28.053
2012-10-31 00:41 | 25.9064 | 63.7584 | 52.4828 | 63.4966 | 49.5525 | 54.3812 | 0.006776 | 0.32789 | 0.002222 | 48.3895 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0594 | 21.511 | 3.749 | 11.7291 | 42.2474 | 30.9718 | 41.9856 | 28.0415
2012-10-31 00:41 | 25.9079 | 63.8061 | 52.4999 | 63.5019 | 49.5423 | 54.3921 | 0.006782 | 0.32786 | 0.002224 | 48.3424 | 0.85453 | 13.7234 | 11.7271 | 16.0595 | 21.5325 | 3.7498 | 11.7293 | 42.2736 | 30.9674 | 41.9694 | 28.0098
2012-10-31 00:41 | 25.9138 | 63.7851 | 52.5408 | 63.5155 | 49.673 | 54.3742 | 0.006773 | 0.3279 | 0.002221 | 48.413 | 0.85453 | 13.7234 | 11.727 | 16.0596 | 21.5304 | 3.7486 | 11.7292 | 42.2547 | 31.0104 | 41.9851 | 28.1426
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.76 | 52.5428 | 63.5443 | 49.597 | 54.3875 | 0.006776 | 0.32797 | 0.002222 | 48.4022 | 0.85453 | 13.7233 | 11.727 | 16.0595 | 21.5488 | 3.7495 | 11.7292 | 42.2112 | 30.994 | 41.9955 | 28.0482
2012-10-31 00:41 | 25.9086 | 63.8646 | 52.5784 | 63.5642 | 49.6483 | 54.3927 | 0.006795 | 0.32789 | 0.002228 | 48.2542 | 0.85454 | 13.7234 | 11.7272 | 16.0595 | 21.5332 | 3.7498 | 11.7294 | 42.3314 | 31.0452 | 42.031 | 28.1151
2012-10-31 00:41 | 25.9049 | 63.8609 | 52.563 | 63.6414 | 49.6056 | 54.3869 | 0.006769 | 0.3279 | 0.00222 | 48.4416 | 0.85449 | 13.7228 | 11.726 | 16.0596 | 21.5496 | 3.7494 | 11.7282 | 42.3113 | 31.0134 | 42.0918 | 28.056
2012-10-31 00:41 | 25.9079 | 63.8947 | 52.5855 | 63.6329 | 49.6125 | 54.391 | 0.006776 | 0.32794 | 0.002222 | 48.3979 | 0.85433 | 13.7201 | 11.7214 | 16.0596 | 21.5406 | 3.7497 | 11.7237 | 42.3541 | 31.0449 | 42.0923 | 28.0719
2012-10-31 00:41 | 25.9041 | 63.9448 | 52.6556 | 63.6406 | 49.6633 | 54.391 | 0.006779 | 0.32794 | 0.002223 | 48.3765 | 0.85433 | 13.7202 | 11.7215 | 16.0596 | 21.5328 | 3.7497 | 11.7238 | 42.412 | 31.1228 | 42.1078 | 28.1305
2012-10-31 00:41 | 25.9004 | 63.9411 | 52.6208 | 63.6754 | 49.7103 | 54.395 | 0.006785 | 0.32797 | 0.002225 | 48.338 | 0.85438 | 13.721 | 11.723 | 16.0596 | 21.4849 | 3.75 | 11.7252 | 42.4562 | 31.1359 | 42.1905 | 28.2254
2012-10-31 00:42 | 25.9079 | 63.9678 | 52.7216 | 63.7176 | 49.7491 | 54.4031 | 0.006773 | 0.32799 | 0.002221 | 48.4258 | 0.85441 | 13.7211 | 11.7235 | 16.0591 | 21.5446 | 3.7505 | 11.7257 | 42.4232 | 31.177 | 42.173 | 28.2045
2012-10-31 00:42 | 25.8959 | 63.9443 | 52.6591 | 63.7056 | 49.7839 | 54.3997 | 0.006782 | 0.32794 | 0.002224 | 48.3551 | 0.85443 | 13.7215 | 11.724 | 16.0594 | 21.5366 | 3.7503 | 11.7263 | 42.4077 | 31.1225 | 42.169 | 28.2473
2012-10-31 00:42 | 25.9079 | 63.9832 | 52.7139 | 63.7715 | 49.7764 | 54.4222 | 0.006795 | 0.32792 | 0.002228 | 48.2584 | 0.8544 | 13.7212 | 11.7234 | 16.0594 | 21.5446 | 3.7519 | 11.7257 | 42.4386 | 31.1693 | 42.2269 | 28.2318
2012-10-31 00:42 | 25.9093 | 64.0116 | 52.723 | 63.769 | 49.8324 | 54.4066 | 0.006779 | 0.32792 | 0.002223 | 48.3723 | 0.85445 | 13.7218 | 11.7245 | 16.0593 | 21.546 | 3.7508 | 11.7268 | 42.4656 | 31.177 | 42.223 | 28.2864
2012-10-31 00:42 | 25.9064 | 64.0626 | 52.7746 | 63.8162 | 49.8334 | 54.4147 | 0.006785 | 0.32794 | 0.002225 | 48.3337 | 0.85448 | 13.7222 | 11.7253 | 16.0592 | 21.5511 | 3.7513 | 11.7275 | 42.5115 | 31.2235 | 42.2651 | 28.2823
2012-10-31 00:42 | 25.9041 | 64.0757 | 52.7645 | 63.8177 | 49.7999 | 54.4199 | 0.006776 | 0.32793 | 0.002222 | 48.3958 | 0.85448 | 13.7223 | 11.7254 | 16.0594 | 21.5769 | 3.7517 | 11.7276 | 42.4988 | 31.1876 | 42.2408 | 28.223
2012-10-31 00:42 | 25.8906 | 64.066 | 52.786 | 63.8235 | 49.8254 | 54.4187 | 0.006785 | 0.32787 | 0.002225 | 48.3231 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7258 | 16.0593 | 21.5513 | 3.7516 | 11.728 | 42.5147 | 31.2347 | 42.2722 | 28.2741
2012-10-31 00:42 | 25.8951 | 64.1052 | 52.7867 | 63.8626 | 49.8533 | 54.4222 | 0.006788 | 0.32797 | 0.002226 | 48.3166 | 0.85445 | 13.7219 | 11.7247 | 16.0593 | 21.5558 | 3.7519 | 11.7269 | 42.5494 | 31.2309 | 42.3068 | 28.2975
2012-10-31 00:42 | 25.8981 | 64.1852 | 52.848 | 63.8772 | 49.8641 | 54.4228 | 0.006788 | 0.32792 | 0.002226 | 48.3082 | 0.85442 | 13.7217 | 11.724 | 16.0597 | 21.5588 | 3.7519 | 11.7262 | 42.6264 | 31.2892 | 42.3184 | 28.3053
2012-10-31 00:42 | 25.8951 | 64.1398 | 52.9072 | 63.8934 | 49.865 | 54.4239 | 0.006782 | 0.32792 | 0.002224 | 48.3509 | 0.85445 | 13.7221 | 11.7249 | 16.0595 | 21.5358 | 3.752 | 11.7271 | 42.604 | 31.3714 | 42.3576 | 28.3292
2012-10-31 00:42 | 25.8854 | 64.184 | 52.8703 | 63.9492 | 49.8748 | 54.4338 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85447 | 13.7224 | 11.7254 | 16.0595 | 21.5421 | 3.7527 | 11.7276 | 42.6419 | 31.3282 | 42.4071 | 28.3327
2012-10-31 00:42 | 25.8951 | 64.1822 | 52.8839 | 63.9512 | 49.9274 | 54.4326 | 0.006773 | 0.32796 | 0.002221 | 48.4215 | 0.85451 | 13.7225 | 11.726 | 16.0589 | 21.5799 | 3.7526 | 11.7282 | 42.6023 | 31.304 | 42.3713 | 28.3475
2012-10-31 00:42 | 25.8862 | 64.2194 | 52.8828 | 63.9692 | 49.899 | 54.4234 | 0.006791 | 0.32796 | 0.002227 | 48.2932 | 0.85453 | 13.723 | 11.7266 | 16.0592 | 21.575 | 3.7519 | 11.7289 | 42.6444 | 31.3078 | 42.3942 | 28.324
2012-10-31 00:42 | 25.8869 | 64.2394 | 52.8718 | 63.9853 | 49.9114 | 54.4303 | 0.006779 | 0.32793 | 0.002223 | 48.3744 | 0.85445 | 13.7219 | 11.7247 | 16.0593 | 21.5396 | 3.7524 | 11.7269 | 42.6998 | 31.3322 | 42.4457 | 28.3718
2012-10-31 00:42 | 25.8914 | 64.2978 | 52.9619 | 64.0168 | 49.9705 | 54.4268 | 0.006779 | 0.3279 | 0.002223 | 48.3701 | 0.85444 | 13.7219 | 11.7245 | 16.0596 | 21.5642 | 3.7522 | 11.7267 | 42.7336 | 31.3977 | 42.4526 | 28.4063
2012-10-31 00:42 | 25.8809 | 64.3258 | 52.9242 | 64.0563 | 50.0341 | 54.4332 | 0.006779 | 0.32789 | 0.002223 | 48.368 | 0.85449 | 13.7224 | 11.7257 | 16.0592 | 21.5697 | 3.7526 | 11.7279 | 42.7561 | 31.3545 | 42.4866 | 28.4644
2012-10-31 00:42 | 25.8809 | 64.3219 | 52.9825 | 64.0756 | 50.0146 | 54.4418 | 0.006785 | 0.32794 | 0.002225 | 48.3337 | 0.85454 | 13.7232 | 11.727 | 16.0592 | 21.5898 | 3.7532 | 11.7292 | 42.7321 | 31.3927 | 42.4858 | 28.4248
2012-10-31 00:42 | 25.8772 | 64.3836 | 52.9866 | 64.0911 | 49.9758 | 54.4494 | 0.006788 | 0.32786 | 0.002226 | 48.2996 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7265 | 16.0593 | 21.554 | 3.7537 | 11.7287 | 42.8296 | 31.4326 | 42.5371 | 28.4218
2012-10-31 00:42 | 25.8772 | 64.3682 | 52.9983 | 64.1027 | 50.007 | 54.4465 | 0.006795 | 0.32793 | 0.002228 | 48.2605 | 0.85455 | 13.7235 | 11.7275 | 16.0593 | 21.5379 | 3.7535 | 11.7297 | 42.8303 | 31.4604 | 42.5648 | 28.4691
2012-10-31 00:42 | 25.8682 | 64.3708 | 52.9426 | 64.1129 | 50.037 | 54.4332 | 0.006776 | 0.3279 | 0.002222 | 48.3915 | 0.8545 | 13.7226 | 11.7259 | 16.0592 | 21.5891 | 3.7526 | 11.7281 | 42.7817 | 31.3535 | 42.5238 | 28.4479
2012-10-31 00:42 | 25.8674 | 64.42 | 53.0273 | 64.1468 | 50.0284 | 54.4551 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85448 | 13.7223 | 11.7255 | 16.0593 | 21.5522 | 3.7541 | 11.7277 | 42.8678 | 31.4751 | 42.5946 | 28.4762
2012-10-31 00:42 | 25.8787 | 64.4544 | 53.0309 | 64.2119 | 50.0631 | 54.4534 | 0.006779 | 0.3279 | 0.002223 | 48.3701 | 0.85453 | 13.723 | 11.7267 | 16.0592 | 21.5755 | 3.754 | 11.7289 | 42.8789 | 31.4554 | 42.6364 | 28.4876
2012-10-31 00:42 | 25.8719 | 64.463 | 53.0746 | 64.1782 | 50.1226 | 54.4494 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.5768 | 3.7537 | 11.7288 | 42.8862 | 31.4978 | 42.6014 | 28.5458
2012-10-31 00:42 | 25.8592 | 64.4965 | 53.0736 | 64.2001 | 50.0319 | 54.4563 | 0.006788 | 0.32786 | 0.002226 | 48.2996 | 0.85438 | 13.7208 | 11.7229 | 16.0593 | 21.5721 | 3.7542 | 11.7251 | 42.9244 | 31.5015 | 42.628 | 28.4598
2012-10-31 00:43 | 25.8622 | 64.4995 | 53.0844 | 64.1878 | 50.0856 | 54.4621 | 0.006776 | 0.32789 | 0.002222 | 48.3895 | 0.85437 | 13.7206 | 11.7225 | 16.0592 | 21.5229 | 3.7546 | 11.7247 | 42.9766 | 31.5615 | 42.6649 | 28.5627
2012-10-31 00:43 | 25.8704 | 64.5308 | 53.1431 | 64.2267 | 50.1406 | 54.4546 | 0.006782 | 0.32789 | 0.002224 | 48.3467 | 0.85439 | 13.721 | 11.723 | 16.0594 | 21.5713 | 3.7541 | 11.7252 | 42.9595 | 31.5718 | 42.6554 | 28.5693
2012-10-31 00:43 | 25.8689 | 64.5062 | 53.1066 | 64.2714 | 50.182 | 54.4557 | 0.006769 | 0.32789 | 0.002219 | 48.4395 | 0.85441 | 13.7214 | 11.7237 | 16.0595 | 21.5256 | 3.7542 | 11.7259 | 42.9806 | 31.581 | 42.7458 | 28.6564
2012-10-31 00:43 | 25.8682 | 64.5401 | 53.1176 | 64.3131 | 50.1969 | 54.4603 | 0.006782 | 0.3279 | 0.002224 | 48.3487 | 0.85442 | 13.7215 | 11.7239 | 16.0594 | 21.545 | 3.7545 | 11.7261 | 42.9951 | 31.5726 | 42.7681 | 28.6519
2012-10-31 00:43 | 25.8712 | 64.57 | 53.1789 | 64.3161 | 50.2272 | 54.4707 | 0.006776 | 0.32792 | 0.002222 | 48.3937 | 0.85443 | 13.7217 | 11.7242 | 16.0594 | 21.5319 | 3.7552 | 11.7265 | 43.0381 | 31.647 | 42.7842 | 28.6953
2012-10-31 00:43 | 25.8757 | 64.5476 | 53.1795 | 64.2936 | 50.2902 | 54.4644 | 0.006779 | 0.32793 | 0.002223 | 48.3744 | 0.85447 | 13.7223 | 11.7254 | 16.0594 | 21.5244 | 3.7548 | 11.7276 | 43.0232 | 31.6551 | 42.7692 | 28.7658
2012-10-31 00:43 | 25.8734 | 64.603 | 53.2278 | 64.349 | 50.2606 | 54.4632 | 0.006776 | 0.3279 | 0.002222 | 48.3915 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7258 | 16.0595 | 21.498 | 3.7547 | 11.728 | 43.105 | 31.7298 | 42.851 | 28.7626
2012-10-31 00:43 | 25.8764 | 64.606 | 53.2114 | 64.3636 | 50.2402 | 54.4806 | 0.006785 | 0.328 | 0.002225 | 48.3422 | 0.85452 | 13.7231 | 11.7267 | 16.0594 | 21.493 | 3.7559 | 11.729 | 43.113 | 31.7184 | 42.8706 | 28.7472
2012-10-31 00:43 | 25.8757 | 64.663 | 53.2418 | 64.386 | 50.2239 | 54.4592 | 0.006788 | 0.32793 | 0.002226 | 48.3103 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7265 | 16.0591 | 21.4843 | 3.7544 | 11.7287 | 43.1787 | 31.7575 | 42.9017 | 28.7396
2012-10-31 00:43 | 25.8704 | 64.6654 | 53.2287 | 64.3999 | 50.1913 | 54.4771 | 0.006795 | 0.32794 | 0.002228 | 48.2625 | 0.8545 | 13.7228 | 11.7261 | 16.0594 | 21.5031 | 3.7557 | 11.7283 | 43.1623 | 31.7256 | 42.8968 | 28.6882
2012-10-31 00:43 | 25.8749 | 64.7122 | 53.2682 | 64.416 | 50.2543 | 54.4915 | 0.006779 | 0.32797 | 0.002223 | 48.3807 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7258 | 16.0595 | 21.5236 | 3.7566 | 11.7281 | 43.1886 | 31.7446 | 42.8924 | 28.7307
2012-10-31 00:43 | 25.8727 | 64.7254 | 53.266 | 64.4715 | 50.3106 | 54.4794 | 0.006795 | 0.32794 | 0.002228 | 48.2625 | 0.85453 | 13.723 | 11.7267 | 16.0592 | 21.5455 | 3.7558 | 11.7289 | 43.1799 | 31.7205 | 42.926 | 28.7651
2012-10-31 00:43 | 25.8787 | 64.7661 | 53.2953 | 64.4852 | 50.34 | 54.4794 | 0.006795 | 0.32797 | 0.002229 | 48.2668 | 0.85454 | 13.7233 | 11.7271 | 16.0593 | 21.5314 | 3.7558 | 11.7294 | 43.2347 | 31.7639 | 42.9538 | 28.8086
2012-10-31 00:43 | 25.8757 | 64.7631 | 53.3079 | 64.5053 | 50.3565 | 54.4835 | 0.006776 | 0.32794 | 0.002222 | 48.3979 | 0.8545 | 13.7227 | 11.7261 | 16.0594 | 21.5204 | 3.7561 | 11.7283 | 43.2427 | 31.7875 | 42.9849 | 28.8361
2012-10-31 00:43 | 25.8772 | 64.7799 | 53.3405 | 64.5106 | 50.4204 | 54.484 | 0.006795 | 0.32789 | 0.002228 | 48.2542 | 0.85449 | 13.7223 | 11.7256 | 16.0591 | 21.5099 | 3.7561 | 11.7278 | 43.27 | 31.8306 | 43.0007 | 28.9105
2012-10-31 00:43 | 25.8757 | 64.7823 | 53.3662 | 64.5284 | 50.3136 | 54.4829 | 0.006795 | 0.32796 | 0.002228 | 48.2648 | 0.85447 | 13.7221 | 11.7252 | 16.0592 | 21.5565 | 3.7561 | 11.7274 | 43.2258 | 31.8097 | 42.9719 | 28.7571
2012-10-31 00:43 | 25.8802 | 64.833 | 53.3163 | 64.5867 | 50.361 | 54.491 | 0.006785 | 0.328 | 0.002225 | 48.3422 | 0.85441 | 13.7212 | 11.7236 | 16.0592 | 21.557 | 3.7566 | 11.7258 | 43.276 | 31.7593 | 43.0297 | 28.804
2012-10-31 00:43 | 25.8779 | 64.8768 | 53.3839 | 64.6075 | 50.3665 | 54.4829 | 0.006766 | 0.32793 | 0.002219 | 48.4673 | 0.85447 | 13.7222 | 11.7252 | 16.0593 | 21.5186 | 3.7561 | 11.7274 | 43.3582 | 31.8653 | 43.0889 | 28.8479
2012-10-31 00:43 | 25.8749 | 64.8854 | 53.4082 | 64.6007 | 50.4142 | 54.4973 | 0.006788 | 0.32799 | 0.002226 | 48.3188 | 0.85445 | 13.7219 | 11.7248 | 16.0593 | 21.5356 | 3.757 | 11.727 | 43.3498 | 31.8726 | 43.0651 | 28.8786
2012-10-31 00:43 | 25.8824 | 64.9159 | 53.4351 | 64.6043 | 50.4372 | 54.491 | 0.006785 | 0.32799 | 0.002225 | 48.3402 | 0.85446 | 13.7222 | 11.7251 | 16.0595 | 21.5552 | 3.7566 | 11.7274 | 43.3607 | 31.8799 | 43.0491 | 28.882
2012-10-31 00:43 | 25.8749 | 64.9392 | 53.4548 | 64.6507 | 50.4103 | 54.4869 | 0.006791 | 0.32789 | 0.002227 | 48.2826 | 0.85447 | 13.7221 | 11.725 | 16.0592 | 21.5356 | 3.7563 | 11.7273 | 43.4036 | 31.9192 | 43.1151 | 28.8747
2012-10-31 00:43 | 25.8779 | 64.8922 | 53.4656 | 64.6575 | 50.3782 | 54.4962 | 0.006785 | 0.32799 | 0.002225 | 48.3402 | 0.85437 | 13.7206 | 11.7224 | 16.0593 | 21.5186 | 3.757 | 11.7247 | 43.3736 | 31.947 | 43.1389 | 28.8596
2012-10-31 00:43 | 25.8787 | 64.9238 | 53.4431 | 64.6506 | 50.3517 | 54.5077 | 0.006782 | 0.32794 | 0.002224 | 48.3551 | 0.85433 | 13.7201 | 11.7215 | 16.0594 | 21.5555 | 3.7578 | 11.7238 | 43.3683 | 31.8876 | 43.0951 | 28.7962
2012-10-31 00:43 | 25.8809 | 64.9606 | 53.4647 | 64.6567 | 50.4241 | 54.5031 | 0.006785 | 0.32802 | 0.002226 | 48.3444 | 0.85439 | 13.7208 | 11.7229 | 16.0591 | 21.5657 | 3.7574 | 11.7251 | 43.3949 | 31.899 | 43.091 | 28.8584
2012-10-31 00:43 | 25.8824 | 64.9429 | 53.4895 | 64.7005 | 50.4411 | 54.5095 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85437 | 13.7207 | 11.7226 | 16.0594 | 21.5351 | 3.7579 | 11.7249 | 43.4078 | 31.9544 | 43.1654 | 28.906
2012-10-31 00:44 | 25.8824 | 64.9967 | 53.509 | 64.7428 | 50.4723 | 54.5054 | 0.006788 | 0.32797 | 0.002226 | 48.3166 | 0.85438 | 13.7209 | 11.7229 | 16.0594 | 21.5873 | 3.7576 | 11.7251 | 43.4094 | 31.9217 | 43.1555 | 28.885
2012-10-31 00:44 | 25.8802 | 65.0137 | 53.5029 | 64.8022 | 50.5247 | 54.4967 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85443 | 13.7216 | 11.7241 | 16.0593 | 21.5409 | 3.757 | 11.7263 | 43.4728 | 31.962 | 43.2613 | 28.9838
2012-10-31 00:44 | 25.8832 | 65.0014 | 53.5059 | 64.7282 | 50.4965 | 54.5164 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85443 | 13.7215 | 11.7241 | 16.0592 | 21.552 | 3.7584 | 11.7264 | 43.4494 | 31.9539 | 43.1762 | 28.9445
2012-10-31 00:44 | 25.8809 | 65.026 | 53.5308 | 64.7721 | 50.5371 | 54.5181 | 0.006776 | 0.32792 | 0.002222 | 48.3937 | 0.85449 | 13.7227 | 11.7259 | 16.0594 | 21.5537 | 3.7585 | 11.7281 | 43.4723 | 31.9771 | 43.2184 | 28.9834
2012-10-31 00:44 | 25.8817 | 65.0345 | 53.5705 | 64.8075 | 50.5379 | 54.5048 | 0.006779 | 0.32799 | 0.002223 | 48.3829 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7268 | 16.0593 | 21.5344 | 3.7576 | 11.7291 | 43.5001 | 32.0361 | 43.2731 | 29.0035
2012-10-31 00:44 | 25.8899 | 65.085 | 53.567 | 64.8311 | 50.5578 | 54.5176 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85454 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0592 | 21.5306 | 3.7584 | 11.7292 | 43.5544 | 32.0364 | 43.3005 | 29.0272
2012-10-31 00:44 | 25.8809 | 65.0798 | 53.6046 | 64.8221 | 50.5098 | 54.5118 | 0.006785 | 0.32796 | 0.002225 | 48.3359 | 0.8545 | 13.7227 | 11.726 | 16.0593 | 21.5777 | 3.758 | 11.7283 | 43.5021 | 32.0269 | 43.2444 | 28.9321
2012-10-31 00:44 | 25.8936 | 65.0964 | 53.6096 | 64.8771 | 50.5888 | 54.5216 | 0.006773 | 0.32794 | 0.002221 | 48.4193 | 0.85454 | 13.7234 | 11.7271 | 16.0594 | 21.5664 | 3.7587 | 11.7293 | 43.53 | 32.0432 | 43.3107 | 29.0224
2012-10-31 00:44 | 25.9004 | 65.2032 | 53.6552 | 64.8878 | 50.6385 | 54.5124 | 0.006788 | 0.32796 | 0.002226 | 48.3145 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7268 | 16.0593 | 21.5291 | 3.7581 | 11.729 | 43.6741 | 32.1261 | 43.3587 | 29.1094
2012-10-31 00:44 | 25.8914 | 65.1326 | 53.6618 | 64.9057 | 50.6178 | 54.5141 | 0.006795 | 0.32796 | 0.002228 | 48.2648 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7268 | 16.0591 | 21.5682 | 3.7582 | 11.729 | 43.5644 | 32.0936 | 43.3375 | 29.0496
2012-10-31 00:44 | 25.8884 | 65.1604 | 53.6432 | 64.9104 | 50.6577 | 54.5164 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.5251 | 3.7584 | 11.7289 | 43.6353 | 32.1181 | 43.3853 | 29.1326
2012-10-31 00:44 | 25.8906 | 65.1934 | 53.6727 | 64.9434 | 50.6793 | 54.5129 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85441 | 13.7213 | 11.7236 | 16.0595 | 21.5273 | 3.7581 | 11.7258 | 43.6661 | 32.1454 | 43.4161 | 29.152
2012-10-31 00:44 | 25.8929 | 65.1803 | 53.6633 | 64.9457 | 50.6505 | 54.5274 | 0.006776 | 0.32802 | 0.002223 | 48.4086 | 0.85439 | 13.721 | 11.7231 | 16.0593 | 21.5617 | 3.7591 | 11.7254 | 43.6186 | 32.1016 | 43.384 | 29.0888
2012-10-31 00:44 | 25.8951 | 65.2286 | 53.7083 | 64.9979 | 50.6644 | 54.5193 | 0.006788 | 0.32796 | 0.002226 | 48.3145 | 0.85443 | 13.7219 | 11.7245 | 16.0597 | 21.5799 | 3.7586 | 11.7267 | 43.6487 | 32.1284 | 43.418 | 29.0845
2012-10-31 00:44 | 25.8921 | 65.2256 | 53.6625 | 64.9949 | 50.6808 | 54.5239 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.8545 | 13.7228 | 11.726 | 16.0595 | 21.5569 | 3.7589 | 11.7282 | 43.6687 | 32.1056 | 43.438 | 29.1239
2012-10-31 00:44 | 25.8966 | 65.2686 | 53.7564 | 64.9878 | 50.6892 | 54.5239 | 0.006795 | 0.32803 | 0.002229 | 48.2754 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7266 | 16.0592 | 21.5774 | 3.7589 | 11.7288 | 43.6912 | 32.179 | 43.4104 | 29.1118
2012-10-31 00:44 | 25.8929 | 65.2764 | 53.7644 | 65.0418 | 50.7323 | 54.5308 | 0.006779 | 0.32796 | 0.002223 | 48.3787 | 0.85454 | 13.7233 | 11.727 | 16.0593 | 21.5416 | 3.7594 | 11.7293 | 43.7348 | 32.2228 | 43.5002 | 29.1907
2012-10-31 00:44 | 25.8951 | 65.2863 | 53.8015 | 65.0786 | 50.7423 | 54.5337 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7259 | 16.0594 | 21.5398 | 3.7596 | 11.7281 | 43.7465 | 32.2617 | 43.5388 | 29.2025
2012-10-31 00:44 | 25.9011 | 65.3384 | 53.7764 | 65.0193 | 50.7678 | 54.5389 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85447 | 13.7223 | 11.7253 | 16.0594 | 21.5739 | 3.7599 | 11.7275 | 43.7645 | 32.2025 | 43.4454 | 29.1939
2012-10-31 00:44 | 25.9011 | 65.3615 | 53.7998 | 65.05 | 50.6859 | 54.5366 | 0.006791 | 0.32797 | 0.002227 | 48.2952 | 0.85448 | 13.7223 | 11.7254 | 16.0593 | 21.5538 | 3.7598 | 11.7277 | 43.8077 | 32.246 | 43.4962 | 29.1321
2012-10-31 00:44 | 25.8981 | 65.3508 | 53.8045 | 65.0624 | 50.7453 | 54.5447 | 0.006798 | 0.32799 | 0.00223 | 48.2477 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.5428 | 3.7603 | 11.7288 | 43.808 | 32.2617 | 43.5196 | 29.2025
2012-10-31 00:44 | 25.9071 | 65.379 | 53.798 | 65.0906 | 50.7543 | 54.5378 | 0.006776 | 0.32797 | 0.002222 | 48.4022 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7264 | 16.0592 | 21.5277 | 3.7598 | 11.7287 | 43.8513 | 32.2703 | 43.5629 | 29.2266
2012-10-31 00:44 | 25.9026 | 65.4168 | 53.8207 | 65.0977 | 50.7654 | 54.5389 | 0.006788 | 0.3279 | 0.002226 | 48.306 | 0.85455 | 13.7236 | 11.7275 | 16.0595 | 21.5553 | 3.7599 | 11.7297 | 43.8615 | 32.2654 | 43.5424 | 29.2101
2012-10-31 00:45 | 25.9116 | 65.4566 | 53.8336 | 65.1221 | 50.8095 | 54.5459 | 0.006773 | 0.32794 | 0.002221 | 48.4193 | 0.85449 | 13.7227 | 11.7259 | 16.0595 | 21.5563 | 3.7604 | 11.7281 | 43.9003 | 32.2773 | 43.5658 | 29.2532
2012-10-31 00:45 | 25.9079 | 65.4106 | 53.8182 | 65.1491 | 50.8253 | 54.5395 | 0.006788 | 0.32794 | 0.002226 | 48.3123 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7265 | 16.0593 | 21.5325 | 3.76 | 11.7287 | 43.8781 | 32.2857 | 43.6166 | 29.2928
2012-10-31 00:45 | 25.9026 | 65.4476 | 53.8479 | 65.1938 | 50.8005 | 54.5545 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85452 | 13.7232 | 11.7267 | 16.0596 | 21.5313 | 3.761 | 11.729 | 43.9163 | 32.3166 | 43.6625 | 29.2692
2012-10-31 00:45 | 25.9071 | 65.4867 | 53.8796 | 65.1868 | 50.8362 | 54.5522 | 0.006769 | 0.32799 | 0.00222 | 48.4544 | 0.85455 | 13.7235 | 11.7274 | 16.0594 | 21.5197 | 3.7608 | 11.7296 | 43.967 | 32.3599 | 43.6671 | 29.3165
2012-10-31 00:45 | 25.9056 | 65.4583 | 53.8781 | 65.216 | 50.8074 | 54.5603 | 0.006782 | 0.32794 | 0.002224 | 48.3551 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7268 | 16.0593 | 21.5583 | 3.7614 | 11.7291 | 43.9 | 32.3198 | 43.6577 | 29.2491
2012-10-31 00:45 | 25.9146 | 65.5057 | 53.8677 | 65.2481 | 50.793 | 54.5586 | 0.006776 | 0.32792 | 0.002222 | 48.3937 | 0.85454 | 13.7233 | 11.7272 | 16.0592 | 21.5433 | 3.7613 | 11.7294 | 43.9624 | 32.3244 | 43.7048 | 29.2497
2012-10-31 00:45 | 25.9108 | 65.5289 | 53.8716 | 65.2482 | 50.8243 | 54.5528 | 0.006776 | 0.32799 | 0.002222 | 48.4044 | 0.85446 | 13.7223 | 11.7251 | 16.0596 | 21.5515 | 3.7609 | 11.7273 | 43.9774 | 32.3201 | 43.6967 | 29.2728
2012-10-31 00:45 | 25.9086 | 65.5497 | 53.9083 | 65.269 | 50.9195 | 54.5453 | 0.006779 | 0.32796 | 0.002223 | 48.3787 | 0.85444 | 13.7217 | 11.7244 | 16.0593 | 21.5613 | 3.7604 | 11.7266 | 43.9884 | 32.347 | 43.7077 | 29.3582
2012-10-31 00:45 | 25.9161 | 65.5457 | 53.9624 | 65.2958 | 50.9192 | 54.5563 | 0.006791 | 0.32799 | 0.002227 | 48.2975 | 0.85441 | 13.7213 | 11.7236 | 16.0595 | 21.5768 | 3.7611 | 11.7258 | 43.9689 | 32.3856 | 43.719 | 29.3424
2012-10-31 00:45 | 25.9123 | 65.5803 | 53.9936 | 65.292 | 50.97 | 54.5522 | 0.006791 | 0.32797 | 0.002227 | 48.2952 | 0.85446 | 13.7224 | 11.7252 | 16.0597 | 21.541 | 3.7608 | 11.7274 | 44.0393 | 32.4526 | 43.751 | 29.429
2012-10-31 00:45 | 25.9146 | 65.6057 | 53.9609 | 65.2866 | 50.9762 | 54.5592 | 0.006779 | 0.32794 | 0.002223 | 48.3765 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.5553 | 3.7613 | 11.7288 | 44.0504 | 32.4056 | 43.7313 | 29.4209
2012-10-31 00:45 | 25.9116 | 65.6027 | 54.0123 | 65.2836 | 50.9849 | 54.5615 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85454 | 13.7234 | 11.7271 | 16.0594 | 21.5322 | 3.7615 | 11.7294 | 44.0705 | 32.4801 | 43.7514 | 29.4527
2012-10-31 00:45 | 25.9101 | 65.5897 | 54.0147 | 65.3551 | 51.0145 | 54.5632 | 0.006788 | 0.32796 | 0.002226 | 48.3145 | 0.8545 | 13.7227 | 11.7261 | 16.0592 | 21.5749 | 3.7616 | 11.7283 | 44.0148 | 32.4398 | 43.7802 | 29.4396
2012-10-31 00:45 | 25.9093 | 65.6273 | 54.0372 | 65.3851 | 50.9826 | 54.5609 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85454 | 13.7235 | 11.7274 | 16.0594 | 21.562 | 3.7614 | 11.7296 | 44.0653 | 32.4752 | 43.8231 | 29.4206
2012-10-31 00:45 | 25.9168 | 65.6617 | 54.0098 | 65.4118 | 51.0524 | 54.569 | 0.006798 | 0.32794 | 0.002229 | 48.2412 | 0.85456 | 13.7239 | 11.728 | 16.0595 | 21.5735 | 3.762 | 11.7302 | 44.0882 | 32.4363 | 43.8383 | 29.4789
2012-10-31 00:45 | 25.9034 | 65.6868 | 54.0469 | 65.3946 | 51.0156 | 54.5678 | 0.006791 | 0.32802 | 0.002228 | 48.3017 | 0.85455 | 13.7237 | 11.7277 | 16.0595 | 21.504 | 3.7619 | 11.7299 | 44.1828 | 32.5429 | 43.8906 | 29.5116
2012-10-31 00:45 | 25.9064 | 65.6898 | 54.0538 | 65.4091 | 51.0693 | 54.5649 | 0.006769 | 0.32809 | 0.002221 | 48.4693 | 0.85454 | 13.7234 | 11.7271 | 16.0595 | 21.527 | 3.7617 | 11.7294 | 44.1628 | 32.5268 | 43.8821 | 29.5423
2012-10-31 00:45 | 25.9004 | 65.6914 | 54.0672 | 65.4339 | 51.0477 | 54.5684 | 0.006766 | 0.32794 | 0.002219 | 48.4694 | 0.85458 | 13.7239 | 11.7281 | 16.0592 | 21.513 | 3.7619 | 11.7303 | 44.1784 | 32.5542 | 43.9209 | 29.5347
2012-10-31 00:45 | 25.9138 | 65.7202 | 54.0728 | 65.4511 | 51.0962 | 54.5713 | 0.006773 | 0.32796 | 0.002221 | 48.4215 | 0.85448 | 13.7226 | 11.7257 | 16.0596 | 21.5465 | 3.7621 | 11.7279 | 44.1737 | 32.5263 | 43.9046 | 29.5497
2012-10-31 00:45 | 25.9101 | 65.6858 | 54.1196 | 65.4551 | 51.0886 | 54.5673 | 0.006769 | 0.328 | 0.00222 | 48.4565 | 0.85443 | 13.7218 | 11.7243 | 16.0594 | 21.4906 | 3.7619 | 11.7266 | 44.1952 | 32.629 | 43.9645 | 29.598
2012-10-31 00:45 | 25.9071 | 65.8058 | 54.1283 | 65.4598 | 51.0505 | 54.5707 | 0.006785 | 0.3279 | 0.002225 | 48.3273 | 0.85447 | 13.7222 | 11.7252 | 16.0594 | 21.5317 | 3.7621 | 11.7274 | 44.2741 | 32.5966 | 43.9281 | 29.5188
2012-10-31 00:45 | 25.9153 | 65.7717 | 54.152 | 65.4641 | 51.1055 | 54.5707 | 0.006785 | 0.32793 | 0.002225 | 48.3316 | 0.85448 | 13.7225 | 11.7256 | 16.0594 | 21.5119 | 3.7621 | 11.7278 | 44.2598 | 32.6401 | 43.9522 | 29.5936
2012-10-31 00:45 | 25.9086 | 65.7842 | 54.1415 | 65.519 | 51.1104 | 54.5817 | 0.006795 | 0.32797 | 0.002229 | 48.2668 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0594 | 21.5373 | 3.7629 | 11.7291 | 44.2469 | 32.6042 | 43.9817 | 29.5731
2012-10-31 00:45 | 25.9101 | 65.7895 | 54.143 | 65.5089 | 51.1938 | 54.5829 | 0.006785 | 0.32799 | 0.002225 | 48.3402 | 0.85451 | 13.7228 | 11.7262 | 16.0593 | 21.5147 | 3.7629 | 11.7284 | 44.2748 | 32.6283 | 43.9942 | 29.6791
2012-10-31 00:46 | 25.9093 | 65.808 | 54.181 | 65.5235 | 51.1852 | 54.5707 | 0.006769 | 0.32792 | 0.00222 | 48.4438 | 0.85453 | 13.7233 | 11.727 | 16.0594 | 21.4818 | 3.7621 | 11.7292 | 44.3262 | 32.6992 | 44.0417 | 29.7034
2012-10-31 00:46 | 25.9086 | 65.7804 | 54.1881 | 65.5613 | 51.1806 | 54.5811 | 0.006776 | 0.32796 | 0.002222 | 48.4001 | 0.85451 | 13.7231 | 11.7265 | 16.0595 | 21.5212 | 3.7628 | 11.7287 | 44.2592 | 32.6669 | 44.0401 | 29.6594
2012-10-31 00:46 | 25.9071 | 65.8596 | 54.2021 | 65.5521 | 51.1947 | 54.5881 | 0.006773 | 0.32797 | 0.002221 | 48.4236 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7264 | 16.0592 | 21.4916 | 3.7633 | 11.7287 | 44.368 | 32.7105 | 44.0605 | 29.7031
2012-10-31 00:46 | 25.9064 | 65.8243 | 54.2014 | 65.5783 | 51.1823 | 54.5944 | 0.006776 | 0.32796 | 0.002222 | 48.4001 | 0.85452 | 13.7232 | 11.7267 | 16.0596 | 21.527 | 3.7637 | 11.729 | 44.2973 | 32.6744 | 44.0513 | 29.6553
2012-10-31 00:46 | 25.9101 | 65.8818 | 54.2245 | 65.5897 | 51.2249 | 54.5915 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85451 | 13.7229 | 11.7264 | 16.0592 | 21.4946 | 3.7635 | 11.7286 | 44.3872 | 32.7299 | 44.0951 | 29.7303
2012-10-31 00:46 | 25.9079 | 65.8604 | 54.2495 | 65.5951 | 51.2149 | 54.6066 | 0.006785 | 0.32802 | 0.002226 | 48.3444 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7269 | 16.0592 | 21.5446 | 3.7646 | 11.7291 | 44.3158 | 32.7049 | 44.0505 | 29.6703
2012-10-31 00:46 | 25.9079 | 65.895 | 54.2495 | 65.6528 | 51.2851 | 54.595 | 0.006776 | 0.32799 | 0.002222 | 48.4044 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0594 | 21.5004 | 3.7638 | 11.7291 | 44.3946 | 32.7491 | 44.1524 | 29.7847
2012-10-31 00:46 | 25.9064 | 65.9204 | 54.2675 | 65.6436 | 51.2602 | 54.5915 | 0.006769 | 0.32793 | 0.00222 | 48.4459 | 0.85453 | 13.7235 | 11.7271 | 16.0597 | 21.5351 | 3.7635 | 11.7293 | 44.3853 | 32.7324 | 44.1085 | 29.7251
2012-10-31 00:46 | 25.9213 | 65.9506 | 54.2979 | 65.6624 | 51.2634 | 54.5938 | 0.006795 | 0.32794 | 0.002228 | 48.2625 | 0.85453 | 13.7233 | 11.727 | 16.0595 | 21.5379 | 3.7637 | 11.7292 | 44.4127 | 32.76 | 44.1245 | 29.7255
2012-10-31 00:46 | 25.9123 | 65.957 | 54.2772 | 65.6303 | 51.2388 | 54.595 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.8545 | 13.7228 | 11.7262 | 16.0594 | 21.5089 | 3.7638 | 11.7284 | 44.4481 | 32.7683 | 44.1214 | 29.7299
2012-10-31 00:46 | 25.9086 | 65.9572 | 54.324 | 65.692 | 51.2429 | 54.6002 | 0.006798 | 0.32799 | 0.00223 | 48.2477 | 0.85449 | 13.7225 | 11.7258 | 16.0593 | 21.5172 | 3.7641 | 11.728 | 44.44 | 32.8068 | 44.1748 | 29.7257
2012-10-31 00:46 | 25.9071 | 65.9595 | 54.3148 | 65.7327 | 51.2726 | 54.5956 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85451 | 13.7229 | 11.7264 | 16.0594 | 21.5197 | 3.7638 | 11.7286 | 44.4398 | 32.7951 | 44.213 | 29.7529
2012-10-31 00:46 | 25.9123 | 65.9916 | 54.3705 | 65.7341 | 51.3051 | 54.6037 | 0.006769 | 0.32799 | 0.00222 | 48.4544 | 0.8545 | 13.7228 | 11.7262 | 16.0595 | 21.573 | 3.7644 | 11.7284 | 44.4186 | 32.7975 | 44.1611 | 29.7321
2012-10-31 00:46 | 25.9131 | 66.0193 | 54.3752 | 65.7387 | 51.3292 | 54.6054 | 0.006798 | 0.32802 | 0.00223 | 48.252 | 0.8545 | 13.7228 | 11.7262 | 16.0594 | 21.5578 | 3.7645 | 11.7285 | 44.4615 | 32.8174 | 44.1809 | 29.7714
2012-10-31 00:46 | 25.9138 | 66.0046 | 54.4186 | 65.7663 | 51.2832 | 54.5956 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7267 | 16.0592 | 21.5425 | 3.7638 | 11.729 | 44.4621 | 32.8761 | 44.2238 | 29.7407
2012-10-31 00:46 | 25.9079 | 66.0372 | 54.3738 | 65.7566 | 51.3825 | 54.6048 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85452 | 13.7231 | 11.7267 | 16.0595 | 21.5526 | 3.7645 | 11.7289 | 44.4846 | 32.8212 | 44.204 | 29.8299
2012-10-31 00:46 | 25.9131 | 66.0693 | 54.3829 | 65.7887 | 51.3409 | 54.6129 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85452 | 13.723 | 11.7265 | 16.0593 | 21.5297 | 3.765 | 11.7288 | 44.5396 | 32.8532 | 44.259 | 29.8112
2012-10-31 00:46 | 25.9086 | 66.0379 | 54.4134 | 65.7996 | 51.3442 | 54.6031 | 0.006785 | 0.32797 | 0.002225 | 48.338 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7268 | 16.0592 | 21.5413 | 3.7643 | 11.7291 | 44.4966 | 32.8721 | 44.2583 | 29.8029
2012-10-31 00:46 | 25.9026 | 66.0511 | 54.4268 | 65.8013 | 51.4044 | 54.6146 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.8545 | 13.7226 | 11.726 | 16.0593 | 21.5393 | 3.7651 | 11.7282 | 44.5118 | 32.8875 | 44.262 | 29.8651
2012-10-31 00:46 | 25.9056 | 66.081 | 54.4298 | 65.8235 | 51.4113 | 54.6089 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7266 | 16.0592 | 21.5503 | 3.7647 | 11.7288 | 44.5307 | 32.8795 | 44.2732 | 29.861
2012-10-31 00:46 | 25.9086 | 66.1147 | 54.4289 | 65.8457 | 51.4143 | 54.6152 | 0.006785 | 0.32796 | 0.002225 | 48.3359 | 0.85452 | 13.7228 | 11.7264 | 16.0591 | 21.4931 | 3.7652 | 11.7287 | 44.6216 | 32.9358 | 44.3526 | 29.9212
2012-10-31 00:46 | 25.9108 | 66.1208 | 54.4739 | 65.8825 | 51.4048 | 54.6118 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7258 | 16.0593 | 21.4953 | 3.7649 | 11.728 | 44.6255 | 32.9786 | 44.3872 | 29.9095
2012-10-31 00:46 | 25.9093 | 66.1385 | 54.4452 | 65.9117 | 51.4228 | 54.6066 | 0.006776 | 0.328 | 0.002223 | 48.4064 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7258 | 16.0591 | 21.4898 | 3.7646 | 11.728 | 44.6487 | 32.9554 | 44.4219 | 29.933
2012-10-31 00:46 | 25.9131 | 66.1423 | 54.4762 | 65.9271 | 51.45 | 54.621 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.85449 | 13.7226 | 11.7258 | 16.0594 | 21.5217 | 3.7656 | 11.728 | 44.6206 | 32.9545 | 44.4054 | 29.9283
2012-10-31 00:47 | 25.9086 | 66.1647 | 54.4794 | 65.8995 | 51.4455 | 54.6129 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.8545 | 13.7226 | 11.726 | 16.0591 | 21.4931 | 3.765 | 11.7282 | 44.6716 | 32.9863 | 44.4064 | 29.9524
2012-10-31 00:47 | 25.9161 | 66.1914 | 54.483 | 65.9416 | 51.4218 | 54.6239 | 0.006788 | 0.32793 | 0.002226 | 48.3103 | 0.85453 | 13.723 | 11.7267 | 16.0592 | 21.5287 | 3.7658 | 11.7289 | 44.6627 | 32.9543 | 44.4129 | 29.8931
2012-10-31 00:47 | 25.9131 | 66.173 | 54.4684 | 65.9232 | 51.4578 | 54.6227 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85449 | 13.7223 | 11.7256 | 16.0591 | 21.5177 | 3.7657 | 11.7278 | 44.6553 | 32.9507 | 44.4055 | 29.9401
2012-10-31 00:47 | 25.9131 | 66.1999 | 54.4995 | 65.954 | 51.4578 | 54.6146 | 0.006766 | 0.32802 | 0.002219 | 48.4802 | 0.85447 | 13.7222 | 11.7252 | 16.0592 | 21.5016 | 3.7651 | 11.7275 | 44.6983 | 32.9979 | 44.4524 | 29.9562
2012-10-31 00:47 | 25.9086 | 66.2223 | 54.5183 | 65.961 | 51.4338 | 54.6193 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85445 | 13.7221 | 11.7249 | 16.0594 | 21.5092 | 3.7655 | 11.7271 | 44.7131 | 33.0091 | 44.4518 | 29.9246
2012-10-31 00:47 | 25.9153 | 66.2559 | 54.556 | 66.0138 | 51.4989 | 54.6193 | 0.006785 | 0.32793 | 0.002225 | 48.3316 | 0.85452 | 13.7228 | 11.7265 | 16.059 | 21.564 | 3.7655 | 11.7287 | 44.6919 | 32.992 | 44.4498 | 29.9349
2012-10-31 00:47 | 25.9138 | 66.312 | 54.5623 | 66.0238 | 51.4857 | 54.6256 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85454 | 13.7231 | 11.7269 | 16.0592 | 21.5224 | 3.7659 | 11.7291 | 44.7896 | 33.0399 | 44.5014 | 29.9633
2012-10-31 00:47 | 25.9153 | 66.3289 | 54.5755 | 66.0407 | 51.4872 | 54.6372 | 0.006782 | 0.32794 | 0.002224 | 48.3551 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.4878 | 3.7667 | 11.7289 | 44.8411 | 33.0877 | 44.5529 | 29.9994
2012-10-31 00:47 | 25.9108 | 66.359 | 54.5904 | 66.0439 | 51.5451 | 54.621 | 0.006791 | 0.32796 | 0.002227 | 48.2932 | 0.85453 | 13.723 | 11.7266 | 16.0592 | 21.5114 | 3.7656 | 11.7289 | 44.8476 | 33.079 | 44.5325 | 30.0337
2012-10-31 00:47 | 25.9101 | 66.3583 | 54.613 | 66.0663 | 51.5171 | 54.625 | 0.006776 | 0.32797 | 0.002222 | 48.4022 | 0.85454 | 13.7232 | 11.727 | 16.0592 | 21.5107 | 3.7658 | 11.7292 | 44.8476 | 33.1023 | 44.5556 | 30.0064
2012-10-31 00:47 | 25.9131 | 66.3651 | 54.5888 | 66.0808 | 51.5668 | 54.6256 | 0.006769 | 0.32806 | 0.002221 | 48.4651 | 0.85453 | 13.7231 | 11.7267 | 16.0593 | 21.5097 | 3.7659 | 11.729 | 44.8554 | 33.0791 | 44.5711 | 30.0571
2012-10-31 00:47 | 25.9138 | 66.385 | 54.5973 | 66.1122 | 51.5442 | 54.6308 | 0.006779 | 0.32796 | 0.002223 | 48.3787 | 0.85454 | 13.7232 | 11.727 | 16.0592 | 21.5104 | 3.7662 | 11.7292 | 44.8746 | 33.0869 | 44.6018 | 30.0338
2012-10-31 00:47 | 25.9123 | 66.3835 | 54.6346 | 66.103 | 51.566 | 54.6331 | 0.006788 | 0.32796 | 0.002226 | 48.3145 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0593 | 21.4888 | 3.7664 | 11.7291 | 44.8947 | 33.1458 | 44.6142 | 30.0772
2012-10-31 00:47 | 25.9273 | 66.4369 | 54.6612 | 66.1449 | 51.5421 | 54.6343 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.85452 | 13.7229 | 11.7265 | 16.0592 | 21.5078 | 3.7665 | 11.7288 | 44.9291 | 33.1534 | 44.6371 | 30.0343
2012-10-31 00:47 | 25.9108 | 66.4358 | 54.602 | 66.1246 | 51.584 | 54.625 | 0.006779 | 0.328 | 0.002224 | 48.385 | 0.85457 | 13.7234 | 11.7276 | 16.0589 | 21.4712 | 3.7658 | 11.7298 | 44.9646 | 33.1308 | 44.6534 | 30.1128
2012-10-31 00:47 | 25.9123 | 66.4335 | 54.6191 | 66.1492 | 51.5894 | 54.6245 | 0.006769 | 0.32803 | 0.00222 | 48.4608 | 0.85454 | 13.7231 | 11.727 | 16.059 | 21.4928 | 3.7658 | 11.7293 | 44.9407 | 33.1263 | 44.6564 | 30.0966
2012-10-31 00:47 | 25.9116 | 66.475 | 54.6611 | 66.1523 | 51.5926 | 54.636 | 0.006776 | 0.32799 | 0.002222 | 48.4044 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0592 | 21.4961 | 3.7666 | 11.7288 | 44.9789 | 33.165 | 44.6562 | 30.0965
2012-10-31 00:47 | 25.9138 | 66.4964 | 54.6633 | 66.1929 | 51.6454 | 54.6383 | 0.006763 | 0.32802 | 0.002218 | 48.5017 | 0.85453 | 13.7232 | 11.7269 | 16.0593 | 21.5023 | 3.7668 | 11.7291 | 44.9941 | 33.161 | 44.6906 | 30.1431
2012-10-31 00:47 | 25.9198 | 66.4986 | 54.6887 | 66.1797 | 51.5657 | 54.6412 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0593 | 21.4883 | 3.767 | 11.7288 | 45.0103 | 33.2004 | 44.6914 | 30.0774
2012-10-31 00:47 | 25.9079 | 66.4867 | 54.6341 | 66.187 | 51.6278 | 54.6412 | 0.006766 | 0.328 | 0.002219 | 48.478 | 0.85446 | 13.7222 | 11.7251 | 16.0595 | 21.4844 | 3.767 | 11.7274 | 45.0023 | 33.1497 | 44.7026 | 30.1434
2012-10-31 00:47 | 25.9079 | 66.502 | 54.6729 | 66.1909 | 51.6201 | 54.6349 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85437 | 13.7206 | 11.7225 | 16.0593 | 21.4683 | 3.7665 | 11.7247 | 45.0337 | 33.2046 | 44.7226 | 30.1518
2012-10-31 00:48 | 25.9101 | 66.5427 | 54.6945 | 66.1931 | 51.5677 | 54.6418 | 0.006782 | 0.32796 | 0.002224 | 48.3573 | 0.85435 | 13.7202 | 11.7218 | 16.0593 | 21.4946 | 3.767 | 11.724 | 45.0481 | 33.1999 | 44.6985 | 30.0731
2012-10-31 00:48 | 25.9079 | 66.5213 | 54.6729 | 66.2024 | 51.6707 | 54.6447 | 0.006785 | 0.32802 | 0.002226 | 48.3444 | 0.85437 | 13.7204 | 11.7223 | 16.059 | 21.4884 | 3.7672 | 11.7245 | 45.0329 | 33.1845 | 44.714 | 30.1823
2012-10-31 00:48 | 25.9146 | 66.5356 | 54.6835 | 66.236 | 51.6229 | 54.6563 | 0.006766 | 0.32803 | 0.002219 | 48.4823 | 0.85437 | 13.7206 | 11.7226 | 16.0593 | 21.451 | 3.768 | 11.7248 | 45.0846 | 33.2325 | 44.785 | 30.1719
2012-10-31 00:48 | 25.9086 | 66.5412 | 54.693 | 66.2454 | 51.6792 | 54.6459 | 0.006788 | 0.328 | 0.002226 | 48.3209 | 0.85447 | 13.7221 | 11.7251 | 16.0592 | 21.453 | 3.7673 | 11.7273 | 45.0882 | 33.24 | 44.7924 | 30.2262
2012-10-31 00:48 | 25.9131 | 66.5418 | 54.7169 | 66.2268 | 51.7031 | 54.6597 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85448 | 13.7223 | 11.7254 | 16.0592 | 21.4896 | 3.7682 | 11.7277 | 45.0522 | 33.2273 | 44.7372 | 30.2135
2012-10-31 00:48 | 25.9153 | 66.5632 | 54.7424 | 66.3212 | 51.6469 | 54.662 | 0.006798 | 0.32797 | 0.00223 | 48.2455 | 0.85448 | 13.7222 | 11.7254 | 16.0591 | 21.4436 | 3.7684 | 11.7276 | 45.1196 | 33.2988 | 44.8776 | 30.2033
2012-10-31 00:48 | 25.9034 | 66.6013 | 54.7228 | 66.2594 | 51.6584 | 54.6568 | 0.006788 | 0.32793 | 0.002226 | 48.3103 | 0.85448 | 13.7222 | 11.7254 | 16.0591 | 21.4518 | 3.768 | 11.7276 | 45.1495 | 33.271 | 44.8076 | 30.2066
2012-10-31 00:48 | 25.9034 | 66.5897 | 54.7538 | 66.3016 | 51.6701 | 54.6516 | 0.006779 | 0.32796 | 0.002223 | 48.3787 | 0.85447 | 13.7221 | 11.7251 | 16.0592 | 21.4518 | 3.7677 | 11.7273 | 45.1379 | 33.302 | 44.8498 | 30.2183
2012-10-31 00:48 | 25.9101 | 66.6272 | 54.7528 | 66.2661 | 51.7469 | 54.6493 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85452 | 13.723 | 11.7266 | 16.0592 | 21.4746 | 3.7675 | 11.7288 | 45.1526 | 33.2782 | 44.7915 | 30.2723
2012-10-31 00:48 | 25.9079 | 66.6173 | 54.7389 | 66.3138 | 51.7213 | 54.6667 | 0.006779 | 0.328 | 0.002224 | 48.385 | 0.85455 | 13.7233 | 11.7272 | 16.0591 | 21.4523 | 3.7687 | 11.7294 | 45.165 | 33.2866 | 44.8615 | 30.269
2012-10-31 00:48 | 25.9049 | 66.6527 | 54.7942 | 66.3454 | 51.6949 | 54.6482 | 0.006776 | 0.328 | 0.002223 | 48.4064 | 0.85455 | 13.7234 | 11.7274 | 16.0591 | 21.4573 | 3.7674 | 11.7296 | 45.1954 | 33.3369 | 44.8881 | 30.2376
2012-10-31 00:48 | 25.9034 | 66.6665 | 54.7849 | 66.3362 | 51.7207 | 54.6626 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85457 | 13.7234 | 11.7276 | 16.0589 | 21.4558 | 3.7684 | 11.7299 | 45.2107 | 33.3291 | 44.8804 | 30.2649
2012-10-31 00:48 | 25.9026 | 66.6734 | 54.8035 | 66.3239 | 51.6849 | 54.6534 | 0.006776 | 0.328 | 0.002223 | 48.4064 | 0.85455 | 13.7231 | 11.7271 | 16.0588 | 21.455 | 3.7678 | 11.7293 | 45.2184 | 33.3485 | 44.8689 | 30.2299
2012-10-31 00:48 | 25.9049 | 66.668 | 54.7864 | 66.38 | 51.73 | 54.6545 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85452 | 13.7227 | 11.7263 | 16.059 | 21.5135 | 3.7679 | 11.7285 | 45.1545 | 33.2729 | 44.8665 | 30.2165
2012-10-31 00:48 | 25.8966 | 66.7097 | 54.7898 | 66.3448 | 51.7256 | 54.6482 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7257 | 16.0591 | 21.4651 | 3.7674 | 11.7279 | 45.2446 | 33.3247 | 44.8797 | 30.2605
2012-10-31 00:48 | 25.9019 | 66.7111 | 54.8222 | 66.4154 | 51.7231 | 54.6574 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.85452 | 13.7227 | 11.7263 | 16.0589 | 21.4864 | 3.7681 | 11.7286 | 45.2247 | 33.3358 | 44.929 | 30.2367
2012-10-31 00:48 | 25.8966 | 66.6982 | 54.8558 | 66.4254 | 51.6204 | 54.6615 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85447 | 13.722 | 11.7251 | 16.0591 | 21.4811 | 3.7684 | 11.7273 | 45.2171 | 33.3747 | 44.9443 | 30.1393
2012-10-31 00:48 | 25.8974 | 66.7066 | 54.8139 | 66.4224 | 51.6407 | 54.6511 | 0.006791 | 0.32802 | 0.002228 | 48.3017 | 0.85446 | 13.722 | 11.725 | 16.0592 | 21.494 | 3.7676 | 11.7272 | 45.2126 | 33.3199 | 44.9284 | 30.1467
2012-10-31 00:48 | 25.8981 | 66.7496 | 54.8223 | 66.4423 | 51.731 | 54.6597 | 0.006791 | 0.32803 | 0.002228 | 48.3038 | 0.85451 | 13.7226 | 11.7261 | 16.059 | 21.4505 | 3.7682 | 11.7283 | 45.2991 | 33.3718 | 44.9918 | 30.2805
2012-10-31 00:48 | 25.9056 | 66.7648 | 54.8415 | 66.4268 | 51.7813 | 54.6528 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85452 | 13.7228 | 11.7264 | 16.0591 | 21.4339 | 3.7678 | 11.7286 | 45.3309 | 33.4076 | 44.9929 | 30.3474
2012-10-31 00:48 | 25.8966 | 66.7711 | 54.8752 | 66.4639 | 51.7567 | 54.6667 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85453 | 13.723 | 11.7267 | 16.0591 | 21.453 | 3.7687 | 11.7289 | 45.3181 | 33.4222 | 45.0109 | 30.3037
2012-10-31 00:48 | 25.9026 | 66.8002 | 54.8424 | 66.4814 | 51.7433 | 54.6649 | 0.006795 | 0.32803 | 0.002229 | 48.2754 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7264 | 16.0589 | 21.5192 | 3.7686 | 11.7286 | 45.281 | 33.3232 | 44.9622 | 30.2241
2012-10-31 00:48 | 25.8996 | 66.7511 | 54.8355 | 66.4476 | 51.7403 | 54.6655 | 0.006795 | 0.32803 | 0.002229 | 48.2754 | 0.85456 | 13.7232 | 11.7272 | 16.0588 | 21.4641 | 3.7686 | 11.7295 | 45.287 | 33.3714 | 44.9835 | 30.2762
2012-10-31 00:49 | 25.8959 | 66.7819 | 54.8706 | 66.4747 | 51.8144 | 54.6626 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0588 | 21.4644 | 3.7684 | 11.7288 | 45.3175 | 33.4062 | 45.0103 | 30.35
2012-10-31 00:49 | 25.9026 | 66.7848 | 54.9122 | 66.5044 | 51.8523 | 54.6603 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85449 | 13.7224 | 11.7257 | 16.0592 | 21.4992 | 3.7683 | 11.7279 | 45.2856 | 33.413 | 45.0052 | 30.3531
2012-10-31 00:49 | 25.9041 | 66.7863 | 54.8943 | 66.4675 | 51.7954 | 54.6597 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85448 | 13.7222 | 11.7253 | 16.0591 | 21.4926 | 3.7682 | 11.7275 | 45.2937 | 33.4017 | 44.9749 | 30.3028
2012-10-31 00:49 | 25.8981 | 66.8225 | 54.9077 | 66.5307 | 51.8439 | 54.6638 | 0.006785 | 0.32797 | 0.002225 | 48.338 | 0.85449 | 13.7222 | 11.7255 | 16.0589 | 21.5027 | 3.7685 | 11.7277 | 45.3198 | 33.405 | 45.028 | 30.3412
2012-10-31 00:49 | 25.8981 | 66.8571 | 54.9116 | 66.5575 | 51.8439 | 54.6828 | 0.006788 | 0.32799 | 0.002226 | 48.3188 | 0.85439 | 13.7211 | 11.7232 | 16.0594 | 21.4786 | 3.7698 | 11.7254 | 45.3785 | 33.433 | 45.0789 | 30.3653
2012-10-31 00:49 | 25.9049 | 66.8332 | 54.9534 | 66.5413 | 51.878 | 54.6834 | 0.006785 | 0.32797 | 0.002225 | 48.338 | 0.85446 | 13.7219 | 11.7249 | 16.0591 | 21.4814 | 3.7699 | 11.7271 | 45.3518 | 33.472 | 45.0599 | 30.3966
2012-10-31 00:49 | 25.8989 | 66.8656 | 54.9435 | 66.5468 | 51.8758 | 54.6747 | 0.006791 | 0.32806 | 0.002228 | 48.3081 | 0.85449 | 13.7224 | 11.7256 | 16.0592 | 21.4995 | 3.7693 | 11.7279 | 45.3661 | 33.444 | 45.0473 | 30.3763
2012-10-31 00:49 | 25.8981 | 66.8379 | 54.9737 | 66.546 | 51.8595 | 54.6811 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0587 | 21.4987 | 3.7697 | 11.7284 | 45.3392 | 33.475 | 45.0473 | 30.3608
2012-10-31 00:49 | 25.8974 | 66.8833 | 54.9575 | 66.5914 | 51.886 | 54.6759 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85454 | 13.723 | 11.7269 | 16.0589 | 21.494 | 3.7694 | 11.7292 | 45.3893 | 33.4635 | 45.0974 | 30.392
2012-10-31 00:49 | 25.9071 | 66.8891 | 55.0138 | 66.5934 | 51.884 | 54.6695 | 0.006788 | 0.328 | 0.002226 | 48.3209 | 0.85458 | 13.7233 | 11.7277 | 16.0586 | 21.5358 | 3.7689 | 11.7299 | 45.3533 | 33.478 | 45.0576 | 30.3482
2012-10-31 00:49 | 25.8966 | 66.8825 | 54.9839 | 66.5445 | 51.9475 | 54.6776 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85455 | 13.7232 | 11.7272 | 16.0591 | 21.5373 | 3.7695 | 11.7294 | 45.3452 | 33.4466 | 45.0072 | 30.4102
2012-10-31 00:49 | 25.9019 | 66.907 | 55.0241 | 66.6228 | 51.9334 | 54.6742 | 0.006769 | 0.32806 | 0.002221 | 48.4651 | 0.85457 | 13.7234 | 11.7276 | 16.0587 | 21.5346 | 3.7692 | 11.7298 | 45.3724 | 33.4895 | 45.0882 | 30.3988
2012-10-31 00:49 | 25.9071 | 66.9199 | 54.9944 | 66.6126 | 51.9736 | 54.6747 | 0.006801 | 0.32808 | 0.002231 | 48.2392 | 0.85457 | 13.7235 | 11.7278 | 16.0589 | 21.4716 | 3.7693 | 11.73 | 45.4483 | 33.5228 | 45.141 | 30.502
2012-10-31 00:49 | 25.9034 | 66.9085 | 55.014 | 66.6243 | 51.9855 | 54.6753 | 0.006776 | 0.32803 | 0.002223 | 48.4107 | 0.85458 | 13.7236 | 11.7279 | 16.0589 | 21.4919 | 3.7693 | 11.7301 | 45.4166 | 33.5221 | 45.1324 | 30.4936
2012-10-31 00:49 | 25.9131 | 66.9182 | 55.0392 | 66.6494 | 51.9952 | 54.6765 | 0.006791 | 0.32803 | 0.002228 | 48.3038 | 0.85458 | 13.7236 | 11.7279 | 16.0588 | 21.5016 | 3.7694 | 11.7302 | 45.4166 | 33.5376 | 45.1478 | 30.4936
2012-10-31 00:49 | 25.9213 | 66.9302 | 55.0474 | 66.6499 | 52.0657 | 54.68 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7265 | 16.0588 | 21.5058 | 3.7696 | 11.7287 | 45.4244 | 33.5416 | 45.1441 | 30.5599
2012-10-31 00:49 | 25.9198 | 66.9402 | 55.1158 | 66.6215 | 51.9902 | 54.6788 | 0.006788 | 0.32799 | 0.002226 | 48.3188 | 0.8546 | 13.7236 | 11.7281 | 16.0585 | 21.5204 | 3.7696 | 11.7304 | 45.4198 | 33.5954 | 45.1011 | 30.4698
2012-10-31 00:49 | 25.9168 | 66.9603 | 55.0817 | 66.6262 | 52.0144 | 54.6776 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85459 | 13.7235 | 11.7279 | 16.0587 | 21.5093 | 3.7695 | 11.7302 | 45.451 | 33.5724 | 45.1169 | 30.5051
2012-10-31 00:49 | 25.9146 | 66.9427 | 55.13 | 66.6893 | 52.02 | 54.6823 | 0.006791 | 0.32803 | 0.002228 | 48.3038 | 0.85458 | 13.7234 | 11.7278 | 16.0586 | 21.5192 | 3.7698 | 11.7301 | 45.4235 | 33.6108 | 45.1701 | 30.5008
2012-10-31 00:49 | 25.9138 | 66.9726 | 55.1292 | 66.7 | 52.0348 | 54.6915 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85454 | 13.7229 | 11.7268 | 16.0588 | 21.4823 | 3.7704 | 11.729 | 45.4903 | 33.6469 | 45.2177 | 30.5525
2012-10-31 00:49 | 25.9213 | 67.0262 | 55.1367 | 66.6998 | 52.0384 | 54.6904 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85455 | 13.7232 | 11.7272 | 16.0588 | 21.4898 | 3.7704 | 11.7294 | 45.5364 | 33.6469 | 45.21 | 30.5486
2012-10-31 00:49 | 25.9161 | 67.021 | 55.1121 | 66.7138 | 52.0371 | 54.68 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85454 | 13.723 | 11.7269 | 16.0589 | 21.5367 | 3.7696 | 11.7291 | 45.4843 | 33.5754 | 45.1771 | 30.5004
2012-10-31 00:49 | 25.9153 | 67.0241 | 55.1773 | 66.713 | 52.0363 | 54.6875 | 0.006785 | 0.32805 | 0.002226 | 48.3487 | 0.85454 | 13.7231 | 11.727 | 16.059 | 21.4757 | 3.7702 | 11.7292 | 45.5484 | 33.7016 | 45.2373 | 30.5606
2012-10-31 00:50 | 25.9176 | 67.0417 | 55.164 | 66.7384 | 52.0152 | 54.6904 | 0.006779 | 0.32799 | 0.002223 | 48.3829 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7258 | 16.059 | 21.4901 | 3.7704 | 11.728 | 45.5516 | 33.6739 | 45.2483 | 30.5251
2012-10-31 00:50 | 25.9198 | 67.0286 | 55.1701 | 66.7482 | 52.0291 | 54.6904 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0589 | 21.5164 | 3.7704 | 11.7268 | 45.5122 | 33.6537 | 45.2318 | 30.5127
2012-10-31 00:50 | 25.9243 | 67.0561 | 55.2018 | 66.7489 | 52.0025 | 54.6869 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85446 | 13.7218 | 11.7247 | 16.059 | 21.5329 | 3.7701 | 11.7269 | 45.5232 | 33.6689 | 45.216 | 30.4696
2012-10-31 00:50 | 25.9191 | 67.0547 | 55.1578 | 66.7936 | 52.0051 | 54.6909 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85445 | 13.7215 | 11.7243 | 16.0589 | 21.5437 | 3.7704 | 11.7265 | 45.511 | 33.6141 | 45.2499 | 30.4614
2012-10-31 00:50 | 25.9146 | 67.0387 | 55.1494 | 66.7584 | 52.0278 | 54.6909 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85445 | 13.7218 | 11.7246 | 16.0593 | 21.5352 | 3.7704 | 11.7268 | 45.5035 | 33.6142 | 45.2232 | 30.4926
2012-10-31 00:50 | 25.9228 | 67.0815 | 55.1615 | 66.8165 | 52.0399 | 54.684 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85445 | 13.7216 | 11.7245 | 16.0589 | 21.5555 | 3.7699 | 11.7267 | 45.526 | 33.606 | 45.261 | 30.4844
2012-10-31 00:50 | 25.9176 | 67.0724 | 55.1912 | 66.796 | 52.097 | 54.6979 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7259 | 16.059 | 21.5463 | 3.7709 | 11.7281 | 45.5261 | 33.6449 | 45.2497 | 30.5507
2012-10-31 00:50 | 25.9101 | 67.0918 | 55.1992 | 66.7885 | 52.1051 | 54.6956 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85451 | 13.7225 | 11.7261 | 16.0588 | 21.5026 | 3.7707 | 11.7283 | 45.5892 | 33.6966 | 45.2859 | 30.6025
2012-10-31 00:50 | 25.9138 | 67.1262 | 55.2029 | 66.8114 | 52.1127 | 54.6956 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85452 | 13.7226 | 11.7263 | 16.0588 | 21.5585 | 3.7707 | 11.7285 | 45.5677 | 33.6444 | 45.2529 | 30.5542
2012-10-31 00:50 | 25.9131 | 67.091 | 55.2178 | 66.826 | 52.1003 | 54.7002 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7256 | 16.0586 | 21.4896 | 3.771 | 11.7279 | 45.6014 | 33.7282 | 45.3364 | 30.6107
2012-10-31 00:50 | 25.9168 | 67.0985 | 55.2176 | 66.8028 | 52.1351 | 54.7013 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7249 | 16.0588 | 21.5174 | 3.7711 | 11.7272 | 45.5811 | 33.7002 | 45.2854 | 30.6177
2012-10-31 00:50 | 25.9161 | 67.1285 | 55.2285 | 66.8482 | 52.1305 | 54.7025 | 0.006791 | 0.32802 | 0.002228 | 48.3017 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0588 | 21.5167 | 3.7712 | 11.7288 | 45.6118 | 33.7118 | 45.3315 | 30.6138
2012-10-31 00:50 | 25.9123 | 67.1209 | 55.2247 | 66.8636 | 52.189 | 54.7031 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85447 | 13.722 | 11.725 | 16.0591 | 21.5129 | 3.7712 | 11.7273 | 45.608 | 33.7118 | 45.3507 | 30.6761
2012-10-31 00:50 | 25.9198 | 67.1284 | 55.2322 | 66.8634 | 52.1926 | 54.7036 | 0.006785 | 0.32805 | 0.002226 | 48.3487 | 0.85448 | 13.722 | 11.7252 | 16.0589 | 21.4963 | 3.7713 | 11.7274 | 45.6321 | 33.7359 | 45.3671 | 30.6963
2012-10-31 00:50 | 25.9086 | 67.1325 | 55.2327 | 66.8906 | 52.2009 | 54.7036 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0587 | 21.5573 | 3.7713 | 11.7277 | 45.5752 | 33.6754 | 45.3333 | 30.6436
2012-10-31 00:50 | 25.9191 | 67.1584 | 55.2936 | 66.8858 | 52.1802 | 54.7054 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85446 | 13.7218 | 11.7247 | 16.059 | 21.5277 | 3.7714 | 11.727 | 45.6307 | 33.7659 | 45.3581 | 30.6525
2012-10-31 00:50 | 25.9168 | 67.1983 | 55.2875 | 66.8912 | 52.2597 | 54.695 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0587 | 21.5334 | 3.7707 | 11.7268 | 45.6649 | 33.7541 | 45.3578 | 30.7263
2012-10-31 00:50 | 25.9228 | 67.2005 | 55.2973 | 66.9087 | 52.2462 | 54.7169 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.8545 | 13.7223 | 11.7258 | 16.0588 | 21.5073 | 3.7722 | 11.728 | 45.6932 | 33.79 | 45.4014 | 30.7389
2012-10-31 00:50 | 25.9213 | 67.2028 | 55.3036 | 66.9264 | 52.1902 | 54.7083 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85451 | 13.7222 | 11.7258 | 16.0585 | 21.5018 | 3.7716 | 11.7281 | 45.701 | 33.8018 | 45.4246 | 30.6884
2012-10-31 00:50 | 25.9251 | 67.1951 | 55.3229 | 66.8918 | 52.2057 | 54.7112 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85451 | 13.7224 | 11.7259 | 16.0589 | 21.5257 | 3.7718 | 11.7281 | 45.6694 | 33.7972 | 45.3661 | 30.68
2012-10-31 00:50 | 25.9266 | 67.2196 | 55.3438 | 66.9048 | 52.215 | 54.706 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.85449 | 13.7222 | 11.7254 | 16.059 | 21.5111 | 3.7714 | 11.7276 | 45.7085 | 33.8327 | 45.3937 | 30.7039
2012-10-31 00:50 | 25.9258 | 67.2572 | 55.3547 | 66.9347 | 52.2453 | 54.7146 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85445 | 13.7215 | 11.7243 | 16.0588 | 21.5224 | 3.772 | 11.7266 | 45.7348 | 33.8323 | 45.4123 | 30.7229
2012-10-31 00:50 | 25.9296 | 67.2457 | 55.3546 | 66.9539 | 52.3114 | 54.7181 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85449 | 13.722 | 11.7253 | 16.0588 | 21.4981 | 3.7723 | 11.7276 | 45.7476 | 33.8565 | 45.4558 | 30.8133
2012-10-31 00:51 | 25.9281 | 67.2403 | 55.3686 | 66.9601 | 52.2788 | 54.7152 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85448 | 13.722 | 11.7251 | 16.0589 | 21.5206 | 3.7721 | 11.7273 | 45.7197 | 33.848 | 45.4395 | 30.7582
2012-10-31 00:51 | 25.9303 | 67.2195 | 55.3669 | 66.9584 | 52.242 | 54.7181 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85451 | 13.7223 | 11.7259 | 16.0587 | 21.5148 | 3.7723 | 11.7281 | 45.7047 | 33.8521 | 45.4436 | 30.7272
2012-10-31 00:51 | 25.9251 | 67.2565 | 55.385 | 66.9263 | 52.2913 | 54.7106 | 0.006779 | 0.32812 | 0.002224 | 48.4021 | 0.85452 | 13.7227 | 11.7263 | 16.0589 | 21.5257 | 3.7717 | 11.7285 | 45.7308 | 33.8593 | 45.4006 | 30.7656
2012-10-31 00:51 | 25.9311 | 67.3124 | 55.3483 | 67.0245 | 52.3168 | 54.7158 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85451 | 13.7226 | 11.726 | 16.059 | 21.5036 | 3.7721 | 11.7282 | 45.8088 | 33.8447 | 45.5209 | 30.8132
2012-10-31 00:51 | 25.9281 | 67.3094 | 55.3647 | 66.9869 | 52.3294 | 54.7198 | 0.006788 | 0.328 | 0.002226 | 48.3209 | 0.8544 | 13.7208 | 11.7231 | 16.0589 | 21.4725 | 3.7724 | 11.7253 | 45.8369 | 33.8922 | 45.5144 | 30.8569
2012-10-31 00:51 | 25.9325 | 67.2908 | 55.373 | 67.0105 | 52.2715 | 54.7216 | 0.006785 | 0.32805 | 0.002226 | 48.3487 | 0.85438 | 13.7204 | 11.7224 | 16.0589 | 21.4889 | 3.7725 | 11.7246 | 45.8019 | 33.8841 | 45.5216 | 30.7826
2012-10-31 00:51 | 25.9281 | 67.3133 | 55.3997 | 67.0292 | 52.2788 | 54.7135 | 0.006776 | 0.32808 | 0.002223 | 48.4172 | 0.85441 | 13.7211 | 11.7235 | 16.0591 | 21.4966 | 3.7719 | 11.7257 | 45.8167 | 33.9031 | 45.5326 | 30.7822
2012-10-31 00:51 | 25.9266 | 67.3079 | 55.3904 | 67.0354 | 52.3123 | 54.7164 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85447 | 13.722 | 11.725 | 16.0591 | 21.4991 | 3.7721 | 11.7272 | 45.8088 | 33.8913 | 45.5363 | 30.8132
2012-10-31 00:51 | 25.9221 | 67.3265 | 55.4053 | 67.0232 | 52.3195 | 54.7175 | 0.006785 | 0.328 | 0.002225 | 48.3422 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7258 | 16.059 | 21.4946 | 3.7722 | 11.728 | 45.8319 | 33.9107 | 45.5286 | 30.8249
2012-10-31 00:51 | 25.9288 | 67.3562 | 55.3965 | 67.0568 | 52.3184 | 54.7123 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85451 | 13.7226 | 11.7261 | 16.0591 | 21.4973 | 3.7719 | 11.7283 | 45.8589 | 33.8992 | 45.5595 | 30.8211
2012-10-31 00:51 | 25.9333 | 67.3338 | 55.4049 | 67.0382 | 52.3774 | 54.7175 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85451 | 13.7227 | 11.7262 | 16.0591 | 21.4857 | 3.7722 | 11.7284 | 45.8481 | 33.9192 | 45.5525 | 30.8917
2012-10-31 00:51 | 25.9206 | 67.3557 | 55.4077 | 67.0409 | 52.3141 | 54.7204 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 0.85451 | 13.7227 | 11.7262 | 16.0591 | 21.4971 | 3.7724 | 11.7285 | 45.8586 | 33.9106 | 45.5438 | 30.817
2012-10-31 00:51 | 25.9236 | 67.3433 | 55.4456 | 67.0592 | 52.3794 | 54.7198 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85452 | 13.7226 | 11.7262 | 16.0589 | 21.464 | 3.7724 | 11.7284 | 45.8793 | 33.9816 | 45.5952 | 30.9154
2012-10-31 00:51 | 25.9318 | 67.3554 | 55.4655 | 67.0866 | 52.3876 | 54.7285 | 0.006776 | 0.32805 | 0.002223 | 48.4129 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7264 | 16.0588 | 21.5123 | 3.773 | 11.7286 | 45.8431 | 33.9532 | 45.5743 | 30.8753
2012-10-31 00:51 | 25.9258 | 67.3877 | 55.4672 | 67.0845 | 52.4127 | 54.7273 | 0.006776 | 0.32805 | 0.002223 | 48.4129 | 0.85456 | 13.7234 | 11.7274 | 16.059 | 21.4782 | 3.7729 | 11.7296 | 45.9095 | 33.989 | 45.6063 | 30.9345
2012-10-31 00:51 | 25.9355 | 67.4282 | 55.473 | 67.1095 | 52.438 | 54.7245 | 0.006795 | 0.32799 | 0.002229 | 48.269 | 0.85453 | 13.7229 | 11.7266 | 16.0591 | 21.4879 | 3.7727 | 11.7288 | 45.9403 | 33.9851 | 45.6216 | 30.9501
2012-10-31 00:51 | 25.9333 | 67.4068 | 55.4786 | 67.1227 | 52.3929 | 54.7221 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85454 | 13.7231 | 11.7269 | 16.059 | 21.4937 | 3.7725 | 11.7292 | 45.9131 | 33.9849 | 45.629 | 30.8992
2012-10-31 00:51 | 25.9378 | 67.3806 | 55.4637 | 67.1195 | 52.378 | 54.725 | 0.006773 | 0.32802 | 0.002222 | 48.4301 | 0.85455 | 13.7228 | 11.7268 | 16.0586 | 21.4541 | 3.7727 | 11.729 | 45.9265 | 34.0096 | 45.6654 | 30.9239
2012-10-31 00:51 | 25.934 | 67.3921 | 55.522 | 67.1042 | 52.3936 | 54.7406 | 0.006801 | 0.32802 | 0.002231 | 48.2307 | 0.85457 | 13.7235 | 11.7277 | 16.059 | 21.4664 | 3.7738 | 11.73 | 45.9257 | 34.0556 | 45.6378 | 30.9272
2012-10-31 00:51 | 25.9453 | 67.4264 | 55.5061 | 67.1462 | 52.3154 | 54.7239 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85453 | 13.7229 | 11.7266 | 16.0591 | 21.4857 | 3.7727 | 11.7289 | 45.9407 | 34.0204 | 45.6605 | 30.8297
2012-10-31 00:51 | 25.9453 | 67.4418 | 55.479 | 67.1462 | 52.2726 | 54.732 | 0.006776 | 0.3281 | 0.002223 | 48.4213 | 0.8545 | 13.7224 | 11.7258 | 16.0589 | 21.5057 | 3.7732 | 11.728 | 45.9361 | 33.9733 | 45.6405 | 30.7669
2012-10-31 00:51 | 25.9445 | 67.4487 | 55.4937 | 67.1492 | 52.3341 | 54.7349 | 0.006788 | 0.32797 | 0.002226 | 48.3166 | 0.85447 | 13.7217 | 11.7248 | 16.0588 | 21.4728 | 3.7734 | 11.727 | 45.9759 | 34.0209 | 45.6764 | 30.8613
2012-10-31 00:52 | 25.943 | 67.428 | 55.4961 | 67.1554 | 52.3988 | 54.7239 | 0.006779 | 0.32802 | 0.002224 | 48.3872 | 0.85445 | 13.7213 | 11.7241 | 16.0587 | 21.4553 | 3.7727 | 11.7263 | 45.9727 | 34.0408 | 45.7001 | 30.9435
2012-10-31 00:52 | 25.9483 | 67.4755 | 55.4781 | 67.1607 | 52.4352 | 54.7337 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.8544 | 13.7209 | 11.7231 | 16.0591 | 21.4807 | 3.7733 | 11.7254 | 45.9948 | 33.9974 | 45.68 | 30.9545
2012-10-31 00:52 | 25.9445 | 67.4679 | 55.5053 | 67.1684 | 52.4742 | 54.7349 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85444 | 13.7215 | 11.7242 | 16.0591 | 21.4889 | 3.7734 | 11.7265 | 45.979 | 34.0164 | 45.6795 | 30.9853
2012-10-31 00:52 | 25.949 | 67.4417 | 55.5409 | 67.1653 | 52.4826 | 54.7366 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0589 | 21.4974 | 3.7735 | 11.7268 | 45.9443 | 34.0435 | 45.6679 | 30.9852
2012-10-31 00:52 | 25.946 | 67.4617 | 55.5185 | 67.1968 | 52.4446 | 54.7389 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.85444 | 13.7213 | 11.724 | 16.0589 | 21.4824 | 3.7737 | 11.7262 | 45.9793 | 34.0361 | 45.7144 | 30.9622
2012-10-31 00:52 | 25.9528 | 67.4877 | 55.5369 | 67.1998 | 52.4747 | 54.7349 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85442 | 13.7212 | 11.7237 | 16.0591 | 21.5052 | 3.7734 | 11.7259 | 45.9825 | 34.0317 | 45.6946 | 30.9695
2012-10-31 00:52 | 25.9557 | 67.4829 | 55.5631 | 67.2295 | 52.4504 | 54.7412 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.8544 | 13.7208 | 11.7231 | 16.059 | 21.476 | 3.7739 | 11.7253 | 46.0069 | 34.0871 | 45.7535 | 30.9744
2012-10-31 00:52 | 25.9542 | 67.4891 | 55.6004 | 67.2242 | 52.4567 | 54.7377 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85449 | 13.722 | 11.7253 | 16.0588 | 21.4785 | 3.7736 | 11.7276 | 46.0106 | 34.1219 | 45.7457 | 30.9782
2012-10-31 00:52 | 25.946 | 67.4578 | 55.5495 | 67.2429 | 52.4368 | 54.7406 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7265 | 16.0589 | 21.4703 | 3.7738 | 11.7287 | 45.9875 | 34.0792 | 45.7726 | 30.9665
2012-10-31 00:52 | 25.9498 | 67.5768 | 55.5805 | 67.239 | 52.4484 | 54.7418 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.85455 | 13.7234 | 11.7274 | 16.0591 | 21.4581 | 3.7739 | 11.7296 | 46.1187 | 34.1224 | 45.7809 | 30.9903
2012-10-31 00:52 | 25.9557 | 67.5712 | 55.5747 | 67.2718 | 52.4971 | 54.7372 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85451 | 13.7225 | 11.726 | 16.0588 | 21.484 | 3.7736 | 11.7283 | 46.0872 | 34.0907 | 45.7878 | 31.0131
2012-10-31 00:52 | 25.9438 | 67.5823 | 55.5628 | 67.2714 | 52.4813 | 54.7406 | 0.006776 | 0.32796 | 0.002222 | 48.4001 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0587 | 21.4762 | 3.7738 | 11.7288 | 46.1061 | 34.0866 | 45.7952 | 31.0051
2012-10-31 00:52 | 25.9483 | 67.5906 | 55.5945 | 67.2836 | 52.4702 | 54.7424 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85451 | 13.7225 | 11.7261 | 16.0588 | 21.4405 | 3.7739 | 11.7283 | 46.1501 | 34.154 | 45.8431 | 31.0297
2012-10-31 00:52 | 25.943 | 67.5354 | 55.5931 | 67.2591 | 52.5038 | 54.7476 | 0.006795 | 0.32802 | 0.002229 | 48.2733 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7265 | 16.0588 | 21.4392 | 3.7743 | 11.7288 | 46.0962 | 34.1539 | 45.8199 | 31.0646
2012-10-31 00:52 | 25.9468 | 67.5584 | 55.5852 | 67.3166 | 52.4804 | 54.7349 | 0.006773 | 0.32799 | 0.002221 | 48.4258 | 0.85444 | 13.7214 | 11.724 | 16.0589 | 21.443 | 3.7734 | 11.7263 | 46.1154 | 34.1422 | 45.8736 | 31.0374
2012-10-31 00:52 | 25.9542 | 67.5697 | 55.5926 | 67.301 | 52.4878 | 54.7418 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7235 | 16.0587 | 21.4665 | 3.7739 | 11.7258 | 46.1032 | 34.1261 | 45.8345 | 31.0213
2012-10-31 00:52 | 25.9453 | 67.5569 | 55.5837 | 67.3151 | 52.4633 | 54.747 | 0.006773 | 0.32803 | 0.002222 | 48.4322 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7248 | 16.0589 | 21.4415 | 3.7743 | 11.727 | 46.1154 | 34.1422 | 45.8736 | 31.0218
2012-10-31 00:52 | 25.9542 | 67.5927 | 55.6043 | 67.3087 | 52.4255 | 54.7447 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.85445 | 13.7216 | 11.7245 | 16.0589 | 21.4585 | 3.7741 | 11.7267 | 46.1342 | 34.1458 | 45.8502 | 30.967
2012-10-31 00:52 | 25.9535 | 67.6035 | 55.6152 | 67.331 | 52.5182 | 54.7389 | 0.006782 | 0.32802 | 0.002225 | 48.3658 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7249 | 16.0588 | 21.4056 | 3.7737 | 11.7271 | 46.1979 | 34.2096 | 45.9254 | 31.1126
2012-10-31 00:52 | 25.9505 | 67.5967 | 55.6122 | 67.3126 | 52.5464 | 54.751 | 0.006785 | 0.32802 | 0.002226 | 48.3444 | 0.85448 | 13.7221 | 11.7252 | 16.059 | 21.4227 | 3.7745 | 11.7275 | 46.174 | 34.1895 | 45.8899 | 31.1237
2012-10-31 00:52 | 25.9513 | 67.6128 | 55.6014 | 67.2904 | 52.4654 | 54.7441 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85449 | 13.7222 | 11.7254 | 16.059 | 21.3994 | 3.7741 | 11.7276 | 46.2134 | 34.202 | 45.891 | 31.066
2012-10-31 00:52 | 25.9513 | 67.6282 | 55.6052 | 67.3288 | 52.5394 | 54.7505 | 0.006795 | 0.328 | 0.002229 | 48.2711 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0588 | 21.4235 | 3.7745 | 11.7277 | 46.2047 | 34.1817 | 45.9053 | 31.1159
2012-10-31 00:52 | 25.952 | 67.5982 | 55.637 | 67.3564 | 52.5362 | 54.7499 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85446 | 13.7217 | 11.7246 | 16.0589 | 21.4402 | 3.7745 | 11.7269 | 46.158 | 34.1968 | 45.9162 | 31.096
2012-10-31 00:53 | 25.9557 | 67.671 | 55.6368 | 67.3601 | 52.5204 | 54.7493 | 0.006791 | 0.32792 | 0.002227 | 48.2869 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0587 | 21.464 | 3.7744 | 11.7277 | 46.207 | 34.1728 | 45.8961 | 31.0564
2012-10-31 00:53 | 25.946 | 67.5998 | 55.6737 | 67.3734 | 52.5146 | 54.7562 | 0.006782 | 0.32794 | 0.002224 | 48.3551 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7249 | 16.0588 | 21.4583 | 3.7749 | 11.7272 | 46.1415 | 34.2154 | 45.9151 | 31.0563
2012-10-31 00:53 | 25.9498 | 67.6689 | 55.6542 | 67.381 | 52.534 | 54.7597 | 0.006773 | 0.328 | 0.002222 | 48.4279 | 0.85451 | 13.7225 | 11.7261 | 16.0589 | 21.4822 | 3.7751 | 11.7283 | 46.1867 | 34.172 | 45.8988 | 31.0518
2012-10-31 00:53 | 25.9542 | 67.6618 | 55.6857 | 67.3854 | 52.5656 | 54.758 | 0.006763 | 0.328 | 0.002218 | 48.4995 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0586 | 21.4906 | 3.775 | 11.7284 | 46.1712 | 34.1951 | 45.8948 | 31.075
2012-10-31 00:53 | 25.9528 | 67.6642 | 55.6766 | 67.4071 | 52.5759 | 54.751 | 0.006776 | 0.32803 | 0.002223 | 48.4107 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0586 | 21.4531 | 3.7745 | 11.7277 | 46.2111 | 34.2235 | 45.954 | 31.1228
2012-10-31 00:53 | 25.943 | 67.6736 | 55.6668 | 67.3896 | 52.5894 | 54.7493 | 0.006766 | 0.328 | 0.002219 | 48.478 | 0.8545 | 13.7222 | 11.7256 | 16.0588 | 21.4392 | 3.7744 | 11.7278 | 46.2344 | 34.2276 | 45.9504 | 31.1502
2012-10-31 00:53 | 25.9542 | 67.7117 | 55.6974 | 67.4315 | 52.5929 | 54.7562 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0586 | 21.4585 | 3.7749 | 11.7284 | 46.2532 | 34.2389 | 45.973 | 31.1344
2012-10-31 00:53 | 25.9535 | 67.6918 | 55.7083 | 67.4039 | 52.6233 | 54.7603 | 0.006791 | 0.328 | 0.002227 | 48.2995 | 0.85452 | 13.7224 | 11.7261 | 16.0586 | 21.4257 | 3.7752 | 11.7284 | 46.2661 | 34.2826 | 45.9782 | 31.1976
2012-10-31 00:53 | 25.9565 | 67.6833 | 55.6803 | 67.4069 | 52.6224 | 54.7458 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0588 | 21.4246 | 3.7742 | 11.7288 | 46.2587 | 34.2557 | 45.9823 | 31.1978
2012-10-31 00:53 | 25.9513 | 67.6973 | 55.7333 | 67.4286 | 52.6055 | 54.7568 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85455 | 13.7231 | 11.7271 | 16.0587 | 21.4475 | 3.7749 | 11.7294 | 46.2498 | 34.2858 | 45.9811 | 31.158
2012-10-31 00:53 | 25.9505 | 67.7118 | 55.7208 | 67.4201 | 52.6125 | 54.758 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85456 | 13.7232 | 11.7273 | 16.0588 | 21.4387 | 3.775 | 11.7296 | 46.2731 | 34.2821 | 45.9814 | 31.1738
2012-10-31 00:53 | 25.9557 | 67.7093 | 55.7144 | 67.4522 | 52.6255 | 54.7505 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.8546 | 13.7235 | 11.728 | 16.0584 | 21.4319 | 3.7745 | 11.7302 | 46.2774 | 34.2825 | 46.0203 | 31.1936
2012-10-31 00:53 | 25.9587 | 67.7162 | 55.729 | 67.4782 | 52.6363 | 54.7568 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0587 | 21.475 | 3.7749 | 11.7289 | 46.2412 | 34.254 | 46.0032 | 31.1613
2012-10-31 00:53 | 25.9498 | 67.6881 | 55.7473 | 67.4463 | 52.6001 | 54.7585 | 0.006798 | 0.32799 | 0.00223 | 48.2477 | 0.8546 | 13.7235 | 11.728 | 16.0584 | 21.446 | 3.7751 | 11.7302 | 46.2421 | 34.3013 | 46.0003 | 31.1541
2012-10-31 00:53 | 25.946 | 67.7725 | 55.7319 | 67.4655 | 52.5769 | 54.7487 | 0.006773 | 0.32809 | 0.002222 | 48.4407 | 0.85461 | 13.7239 | 11.7286 | 16.0586 | 21.4382 | 3.7744 | 11.7309 | 46.3343 | 34.2937 | 46.0273 | 31.1387
2012-10-31 00:53 | 25.9423 | 67.7305 | 55.7553 | 67.4119 | 52.651 | 54.7568 | 0.006788 | 0.328 | 0.002226 | 48.3209 | 0.8546 | 13.7236 | 11.7281 | 16.0586 | 21.4104 | 3.7749 | 11.7304 | 46.3201 | 34.3449 | 46.0015 | 31.2406
2012-10-31 00:54 | 25.9445 | 67.7864 | 55.7653 | 67.5024 | 52.6493 | 54.7591 | 0.006785 | 0.32802 | 0.002226 | 48.3444 | 0.85443 | 13.7211 | 11.7238 | 16.0587 | 21.4568 | 3.7751 | 11.726 | 46.3296 | 34.3085 | 46.0456 | 31.1925
2012-10-31 00:54 | 25.9333 | 67.8289 | 55.7851 | 67.5181 | 52.6342 | 54.7574 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85449 | 13.7215 | 11.7249 | 16.0582 | 21.4937 | 3.775 | 11.7271 | 46.3352 | 34.2914 | 46.0244 | 31.1405
2012-10-31 00:54 | 25.9385 | 67.861 | 55.8058 | 67.5348 | 52.6667 | 54.7788 | 0.006779 | 0.32809 | 0.002224 | 48.3978 | 0.85444 | 13.7211 | 11.7238 | 16.0586 | 21.4428 | 3.7765 | 11.7261 | 46.4182 | 34.363 | 46.092 | 31.2239
2012-10-31 00:54 | 25.9385 | 67.8303 | 55.8097 | 67.5501 | 52.6589 | 54.7638 | 0.006795 | 0.32815 | 0.00223 | 48.2924 | 0.8545 | 13.722 | 11.7254 | 16.0585 | 21.4347 | 3.7754 | 11.7276 | 46.3956 | 34.375 | 46.1154 | 31.2242
2012-10-31 00:54 | 25.9363 | 67.8434 | 55.8153 | 67.5518 | 52.6761 | 54.7724 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85455 | 13.7229 | 11.7268 | 16.0586 | 21.4646 | 3.776 | 11.7291 | 46.3788 | 34.3507 | 46.0872 | 31.2115
2012-10-31 00:54 | 25.9415 | 67.8409 | 55.836 | 67.5263 | 52.7241 | 54.7678 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7248 | 16.0589 | 21.4658 | 3.7757 | 11.727 | 46.3751 | 34.3702 | 46.0605 | 31.2583
2012-10-31 00:54 | 25.9378 | 67.8794 | 55.8439 | 67.5725 | 52.7243 | 54.762 | 0.006785 | 0.32805 | 0.002226 | 48.3487 | 0.85444 | 13.7212 | 11.7239 | 16.0587 | 21.4421 | 3.7753 | 11.7261 | 46.4373 | 34.4018 | 46.1304 | 31.2822
2012-10-31 00:54 | 25.9438 | 67.8548 | 55.8422 | 67.6168 | 52.6797 | 54.7649 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.85456 | 13.723 | 11.7272 | 16.0586 | 21.432 | 3.7755 | 11.7294 | 46.4228 | 34.4102 | 46.1848 | 31.2477
2012-10-31 00:54 | 25.9325 | 67.878 | 55.7882 | 67.5633 | 52.5984 | 54.7626 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85457 | 13.723 | 11.7272 | 16.0584 | 21.4689 | 3.7753 | 11.7294 | 46.4091 | 34.3193 | 46.0944 | 31.1295
2012-10-31 00:54 | 25.9288 | 67.8743 | 55.7806 | 67.5635 | 52.6064 | 54.7585 | 0.006788 | 0.32802 | 0.002227 | 48.3231 | 0.85454 | 13.7227 | 11.7266 | 16.0586 | 21.4531 | 3.7751 | 11.7288 | 46.4212 | 34.3275 | 46.1104 | 31.1533
2012-10-31 00:54 | 25.9251 | 67.8591 | 55.8079 | 67.5789 | 52.5949 | 54.7666 | 0.006779 | 0.32812 | 0.002224 | 48.4021 | 0.85451 | 13.7222 | 11.7258 | 16.0586 | 21.4494 | 3.7756 | 11.728 | 46.4097 | 34.3585 | 46.1295 | 31.1455
2012-10-31 00:54 | 25.9311 | 67.8727 | 55.7984 | 67.5773 | 52.6631 | 54.7649 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85451 | 13.7223 | 11.7258 | 16.0587 | 21.4193 | 3.7755 | 11.728 | 46.4534 | 34.3791 | 46.158 | 31.2438
2012-10-31 00:54 | 25.9288 | 67.8935 | 55.8233 | 67.575 | 52.6258 | 54.7638 | 0.006785 | 0.32799 | 0.002225 | 48.3402 | 0.85451 | 13.7224 | 11.7259 | 16.0587 | 21.4371 | 3.7754 | 11.7281 | 46.4564 | 34.3862 | 46.1379 | 31.1887
2012-10-31 00:54 | 25.9325 | 67.8857 | 55.8076 | 67.571 | 52.7034 | 54.762 | 0.006785 | 0.32815 | 0.002226 | 48.3636 | 0.85451 | 13.7224 | 11.7259 | 16.0587 | 21.4689 | 3.7753 | 11.7282 | 46.4168 | 34.3387 | 46.1021 | 31.2345
2012-10-31 00:54 | 25.9288 | 67.8973 | 55.8039 | 67.5443 | 52.6842 | 54.7603 | 0.006798 | 0.32809 | 0.00223 | 48.2626 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7267 | 16.0587 | 21.4451 | 3.7752 | 11.7289 | 46.4522 | 34.3588 | 46.0992 | 31.2391
2012-10-31 00:54 | 25.9325 | 67.8933 | 55.8347 | 67.571 | 52.6996 | 54.7828 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85457 | 13.723 | 11.7272 | 16.0584 | 21.4649 | 3.7767 | 11.7294 | 46.4284 | 34.3698 | 46.1061 | 31.2347
2012-10-31 00:54 | 25.9378 | 67.9101 | 55.8556 | 67.5878 | 52.7321 | 54.7742 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7264 | 16.0588 | 21.4621 | 3.7761 | 11.7286 | 46.448 | 34.3935 | 46.1257 | 31.27
2012-10-31 00:54 | 25.9378 | 67.9101 | 55.8672 | 67.6108 | 52.7204 | 54.7742 | 0.006769 | 0.3281 | 0.002221 | 48.4714 | 0.85458 | 13.7232 | 11.7275 | 16.0584 | 21.4541 | 3.7761 | 11.7298 | 46.456 | 34.4131 | 46.1567 | 31.2663
2012-10-31 00:54 | 25.9438 | 67.9046 | 55.8577 | 67.6092 | 52.7692 | 54.773 | 0.006801 | 0.3281 | 0.002231 | 48.2433 | 0.85457 | 13.7231 | 11.7274 | 16.0585 | 21.424 | 3.7761 | 11.7297 | 46.4806 | 34.4337 | 46.1852 | 31.3452
2012-10-31 00:54 | 25.946 | 67.9375 | 55.8599 | 67.6229 | 52.7831 | 54.769 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85454 | 13.7228 | 11.7268 | 16.0587 | 21.4663 | 3.7758 | 11.729 | 46.4712 | 34.3936 | 46.1566 | 31.3168
2012-10-31 00:54 | 25.9438 | 67.9277 | 55.8538 | 67.6092 | 52.7303 | 54.7742 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85454 | 13.7226 | 11.7265 | 16.0586 | 21.4441 | 3.7761 | 11.7287 | 46.4836 | 34.4097 | 46.1651 | 31.2862
2012-10-31 00:54 | 25.946 | 67.9183 | 55.8715 | 67.619 | 52.7325 | 54.7649 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85452 | 13.7223 | 11.726 | 16.0585 | 21.3981 | 3.7755 | 11.7282 | 46.5202 | 34.4734 | 46.2209 | 31.3344
2012-10-31 00:54 | 25.9468 | 67.9767 | 55.8878 | 67.6122 | 52.7839 | 54.7655 | 0.006773 | 0.32806 | 0.002222 | 48.4364 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0586 | 21.4671 | 3.7755 | 11.7284 | 46.5096 | 34.4207 | 46.1451 | 31.3168
2012-10-31 00:54 | 25.9415 | 67.9599 | 55.8554 | 67.6299 | 52.7825 | 54.7562 | 0.006776 | 0.3281 | 0.002223 | 48.4213 | 0.85457 | 13.723 | 11.7272 | 16.0584 | 21.4177 | 3.7749 | 11.7294 | 46.5422 | 34.4377 | 46.2122 | 31.3648
2012-10-31 00:55 | 25.9423 | 67.9722 | 55.8717 | 67.6192 | 52.7794 | 54.7643 | 0.006801 | 0.3281 | 0.002231 | 48.2433 | 0.85451 | 13.7222 | 11.7259 | 16.0585 | 21.4706 | 3.7755 | 11.7281 | 46.5016 | 34.4011 | 46.1486 | 31.3088
2012-10-31 00:55 | 25.952 | 68.0087 | 55.9086 | 67.6826 | 52.7813 | 54.7666 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85452 | 13.7221 | 11.7258 | 16.0583 | 21.4563 | 3.7756 | 11.728 | 46.5524 | 34.4523 | 46.2263 | 31.325
2012-10-31 00:55 | 25.934 | 67.937 | 55.9216 | 67.6377 | 52.7633 | 54.7776 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0587 | 21.4463 | 3.7764 | 11.7284 | 46.4907 | 34.4753 | 46.1914 | 31.317
2012-10-31 00:55 | 25.9483 | 67.9782 | 55.9242 | 67.6866 | 52.7698 | 54.7759 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85457 | 13.7231 | 11.7274 | 16.0585 | 21.4726 | 3.7763 | 11.7296 | 46.5056 | 34.4516 | 46.214 | 31.2972
2012-10-31 00:55 | 25.9348 | 67.9762 | 55.8758 | 67.6577 | 52.7758 | 54.7747 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85459 | 13.7235 | 11.728 | 16.0587 | 21.4712 | 3.7762 | 11.7302 | 46.505 | 34.4046 | 46.1865 | 31.3046
2012-10-31 00:55 | 25.9453 | 67.9714 | 55.9406 | 67.7028 | 52.8252 | 54.7759 | 0.006798 | 0.32808 | 0.00223 | 48.2605 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7265 | 16.0589 | 21.4576 | 3.7763 | 11.7287 | 46.5138 | 34.483 | 46.2452 | 31.3676
2012-10-31 00:55 | 25.9393 | 67.996 | 55.954 | 67.6699 | 52.8075 | 54.7724 | 0.006776 | 0.32802 | 0.002223 | 48.4086 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0588 | 21.4717 | 3.776 | 11.7288 | 46.5243 | 34.4823 | 46.1982 | 31.3358
2012-10-31 00:55 | 25.9483 | 68.005 | 55.9708 | 67.725 | 52.8437 | 54.769 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85456 | 13.7233 | 11.7274 | 16.0589 | 21.4686 | 3.7758 | 11.7296 | 46.5364 | 34.5022 | 46.2564 | 31.3751
2012-10-31 00:55 | 25.949 | 68.0249 | 55.9676 | 67.7065 | 52.7511 | 54.784 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.8546 | 13.7236 | 11.7282 | 16.0586 | 21.4733 | 3.7768 | 11.7304 | 46.5516 | 34.4943 | 46.2332 | 31.2778
2012-10-31 00:55 | 25.946 | 67.9912 | 55.9452 | 67.7073 | 52.787 | 54.7724 | 0.006798 | 0.32803 | 0.00223 | 48.254 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7265 | 16.0588 | 21.4623 | 3.776 | 11.7287 | 46.5289 | 34.4829 | 46.245 | 31.3247
2012-10-31 00:55 | 25.9438 | 68.0351 | 55.9391 | 67.7051 | 52.847 | 54.7742 | 0.006804 | 0.32806 | 0.002232 | 48.2158 | 0.85441 | 13.7205 | 11.723 | 16.0585 | 21.4521 | 3.7761 | 11.7252 | 46.583 | 34.487 | 46.253 | 31.3949
2012-10-31 00:55 | 25.9393 | 67.9922 | 55.9502 | 67.739 | 52.8659 | 54.7776 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85439 | 13.7203 | 11.7225 | 16.0586 | 21.4596 | 3.7764 | 11.7247 | 46.5326 | 34.4906 | 46.2794 | 31.4063
2012-10-31 00:55 | 25.9408 | 68.0282 | 55.9749 | 67.7059 | 52.7584 | 54.777 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85442 | 13.7211 | 11.7235 | 16.059 | 21.4732 | 3.7763 | 11.7258 | 46.555 | 34.5017 | 46.2327 | 31.2852
2012-10-31 00:55 | 25.9355 | 68.0038 | 55.927 | 67.7313 | 52.792 | 54.7799 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85436 | 13.7201 | 11.7218 | 16.059 | 21.4879 | 3.7765 | 11.7241 | 46.5159 | 34.4391 | 46.2434 | 31.3041
2012-10-31 00:55 | 25.9393 | 68.0306 | 55.9463 | 67.7121 | 52.8309 | 54.7857 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85442 | 13.7208 | 11.7233 | 16.0586 | 21.4877 | 3.7769 | 11.7255 | 46.5429 | 34.4586 | 46.2244 | 31.3432
2012-10-31 00:55 | 25.9318 | 68.0077 | 55.9814 | 67.6816 | 52.8428 | 54.7742 | 0.006801 | 0.32805 | 0.002231 | 48.235 | 0.85441 | 13.7206 | 11.723 | 16.0587 | 21.4521 | 3.7761 | 11.7252 | 46.5556 | 34.5293 | 46.2295 | 31.3907
2012-10-31 00:55 | 25.9363 | 68.0276 | 55.9743 | 67.7398 | 52.8395 | 54.7903 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0587 | 21.4406 | 3.7772 | 11.7277 | 46.587 | 34.5337 | 46.2992 | 31.3989
2012-10-31 00:55 | 25.9475 | 68.0541 | 56.0049 | 67.7318 | 52.8118 | 54.784 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85454 | 13.7226 | 11.7265 | 16.0585 | 21.4758 | 3.7768 | 11.7287 | 46.5783 | 34.5291 | 46.256 | 31.336
2012-10-31 00:55 | 25.9393 | 68.0229 | 55.9734 | 67.7428 | 52.7569 | 54.7863 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7265 | 16.0589 | 21.4837 | 3.777 | 11.7287 | 46.5392 | 34.4897 | 46.2591 | 31.2732
2012-10-31 00:55 | 25.943 | 68.0381 | 56.0004 | 67.7542 | 52.8151 | 54.7788 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85448 | 13.7218 | 11.7251 | 16.0587 | 21.4914 | 3.7765 | 11.7273 | 46.5467 | 34.509 | 46.2628 | 31.3237
2012-10-31 00:55 | 25.943 | 68.0611 | 56.0082 | 67.758 | 52.819 | 54.788 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7254 | 16.0587 | 21.4954 | 3.7771 | 11.7277 | 46.5657 | 34.5128 | 46.2626 | 31.3236
2012-10-31 00:55 | 25.9445 | 68.0588 | 56.0058 | 67.7825 | 52.9061 | 54.7834 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85447 | 13.7219 | 11.7249 | 16.0589 | 21.537 | 3.7768 | 11.7272 | 46.5218 | 34.4688 | 46.2455 | 31.3691
2012-10-31 00:55 | 25.9438 | 68.0965 | 56.0012 | 67.778 | 52.8665 | 54.7799 | 0.006804 | 0.3281 | 0.002232 | 48.2221 | 0.85448 | 13.7219 | 11.725 | 16.0588 | 21.4882 | 3.7765 | 11.7272 | 46.6083 | 34.513 | 46.2898 | 31.3783
2012-10-31 00:55 | 25.946 | 68.0488 | 56.0073 | 67.7572 | 52.8453 | 54.773 | 0.006791 | 0.32806 | 0.002228 | 48.3081 | 0.85442 | 13.7211 | 11.7236 | 16.0589 | 21.5185 | 3.7761 | 11.7258 | 46.5303 | 34.4888 | 46.2387 | 31.3268
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.0935 | 56.0137 | 67.7827 | 52.8518 | 54.7747 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85437 | 13.7201 | 11.722 | 16.0586 | 21.5333 | 3.7762 | 11.7243 | 46.5602 | 34.4804 | 46.2494 | 31.3185
2012-10-31 00:56 | 25.943 | 68.0841 | 56.0353 | 67.7388 | 52.8851 | 54.7863 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85439 | 13.7203 | 11.7225 | 16.0587 | 21.4914 | 3.777 | 11.7247 | 46.5927 | 34.5439 | 46.2474 | 31.3937
2012-10-31 00:56 | 25.949 | 68.0671 | 56.0529 | 67.8254 | 52.8678 | 54.788 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85439 | 13.7207 | 11.7228 | 16.0591 | 21.5135 | 3.7771 | 11.725 | 46.5536 | 34.5394 | 46.3119 | 31.3543
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.0858 | 56.0641 | 67.7712 | 52.8246 | 54.7834 | 0.006788 | 0.328 | 0.002226 | 48.3209 | 0.8544 | 13.7206 | 11.7228 | 16.0588 | 21.5012 | 3.7768 | 11.7251 | 46.5846 | 34.5629 | 46.27 | 31.3234
2012-10-31 00:56 | 25.9483 | 68.1201 | 56.0445 | 67.7787 | 52.8476 | 54.7811 | 0.006801 | 0.32812 | 0.002232 | 48.2456 | 0.85438 | 13.7205 | 11.7226 | 16.0589 | 21.5047 | 3.7766 | 11.7248 | 46.6154 | 34.5398 | 46.274 | 31.3429
2012-10-31 00:56 | 25.9498 | 68.0948 | 56.046 | 67.8147 | 52.8569 | 54.7759 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85442 | 13.7209 | 11.7234 | 16.0588 | 21.5343 | 3.7763 | 11.7257 | 46.5605 | 34.5117 | 46.2804 | 31.3226
2012-10-31 00:56 | 25.9475 | 68.0963 | 56.0514 | 67.8201 | 52.8624 | 54.7903 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85446 | 13.7215 | 11.7245 | 16.0587 | 21.512 | 3.7772 | 11.7267 | 46.5843 | 34.5394 | 46.3081 | 31.3504
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.0896 | 56.037 | 67.8211 | 52.8946 | 54.7788 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85449 | 13.7219 | 11.7252 | 16.0587 | 21.5053 | 3.7765 | 11.7274 | 46.5843 | 34.5317 | 46.3158 | 31.3893
2012-10-31 00:56 | 25.9415 | 68.1133 | 56.0532 | 67.8102 | 52.8447 | 54.784 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85442 | 13.721 | 11.7235 | 16.0588 | 21.4819 | 3.7768 | 11.7257 | 46.6314 | 34.5713 | 46.3283 | 31.3628
2012-10-31 00:56 | 25.943 | 68.0957 | 56.0431 | 67.8233 | 52.9085 | 54.7846 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85446 | 13.7217 | 11.7246 | 16.0588 | 21.4914 | 3.7769 | 11.7269 | 46.6043 | 34.5517 | 46.3319 | 31.4171
2012-10-31 00:56 | 25.943 | 68.134 | 56.0625 | 67.8233 | 52.8696 | 54.777 | 0.006798 | 0.32809 | 0.00223 | 48.2626 | 0.85446 | 13.7217 | 11.7246 | 16.0589 | 21.4754 | 3.7763 | 11.7269 | 46.6586 | 34.5871 | 46.3479 | 31.3942
2012-10-31 00:56 | 25.9445 | 68.1394 | 56.0833 | 67.8401 | 52.8361 | 54.7863 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85447 | 13.722 | 11.725 | 16.059 | 21.5009 | 3.777 | 11.7273 | 46.6385 | 34.5824 | 46.3392 | 31.3352
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.1126 | 56.0331 | 67.8249 | 52.8751 | 54.7892 | 0.006798 | 0.32812 | 0.002231 | 48.2668 | 0.85441 | 13.721 | 11.7234 | 16.0589 | 21.4732 | 3.7772 | 11.7256 | 46.6394 | 34.5599 | 46.3517 | 31.4019
2012-10-31 00:56 | 25.9438 | 68.1463 | 56.0361 | 67.8394 | 52.9404 | 54.7909 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.8543 | 13.7194 | 11.7205 | 16.0592 | 21.4842 | 3.7773 | 11.7228 | 46.6621 | 34.5519 | 46.3552 | 31.4562
2012-10-31 00:56 | 25.9423 | 68.1103 | 56.0462 | 67.8456 | 52.9078 | 54.7788 | 0.006798 | 0.32808 | 0.00223 | 48.2605 | 0.85433 | 13.7199 | 11.7214 | 16.0593 | 21.4867 | 3.7765 | 11.7236 | 46.6236 | 34.5595 | 46.3589 | 31.4211
2012-10-31 00:56 | 25.9483 | 68.1086 | 56.091 | 67.8362 | 52.9293 | 54.7874 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.85439 | 13.7206 | 11.7227 | 16.0589 | 21.4445 | 3.777 | 11.7249 | 46.6641 | 34.6465 | 46.3917 | 31.4848
2012-10-31 00:56 | 25.9445 | 68.1355 | 56.0756 | 67.8401 | 52.9528 | 54.7909 | 0.006779 | 0.32805 | 0.002224 | 48.3915 | 0.85446 | 13.7217 | 11.7246 | 16.0589 | 21.521 | 3.7773 | 11.7268 | 46.6145 | 34.5546 | 46.3191 | 31.4318
2012-10-31 00:56 | 25.9438 | 68.1003 | 56.0826 | 67.8931 | 52.9559 | 54.7846 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85447 | 13.7218 | 11.7248 | 16.0589 | 21.5002 | 3.7769 | 11.7271 | 46.6001 | 34.5824 | 46.3929 | 31.4557
2012-10-31 00:56 | 25.9415 | 68.1862 | 56.0726 | 67.887 | 52.9653 | 54.7886 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85451 | 13.7223 | 11.7259 | 16.0586 | 21.518 | 3.7771 | 11.7282 | 46.6682 | 34.5546 | 46.369 | 31.4473
2012-10-31 00:56 | 25.9445 | 68.124 | 56.1221 | 67.8555 | 52.9333 | 54.795 | 0.006795 | 0.32799 | 0.002229 | 48.269 | 0.85458 | 13.7235 | 11.7278 | 16.0588 | 21.4688 | 3.7776 | 11.73 | 46.6552 | 34.6533 | 46.3867 | 31.4645
2012-10-31 00:56 | 25.9423 | 68.1563 | 56.1354 | 67.8456 | 52.8883 | 54.7834 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85455 | 13.7232 | 11.7272 | 16.0589 | 21.5068 | 3.7768 | 11.7294 | 46.6495 | 34.6286 | 46.3388 | 31.3815
2012-10-31 00:56 | 25.9423 | 68.164 | 56.1122 | 67.8955 | 52.8533 | 54.7834 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85452 | 13.7227 | 11.7263 | 16.059 | 21.4867 | 3.7768 | 11.7285 | 46.6773 | 34.6255 | 46.4088 | 31.3666
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.2124 | 56.1456 | 67.8863 | 52.9491 | 54.7817 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.85449 | 13.7222 | 11.7255 | 16.059 | 21.4611 | 3.7767 | 11.7277 | 46.7513 | 34.6845 | 46.4252 | 31.488
2012-10-31 00:56 | 25.9393 | 68.1763 | 56.1208 | 67.8694 | 52.9476 | 54.7869 | 0.006776 | 0.32813 | 0.002223 | 48.4256 | 0.8545 | 13.7222 | 11.7257 | 16.0587 | 21.5238 | 3.777 | 11.7279 | 46.6525 | 34.597 | 46.3456 | 31.4238
2012-10-31 00:56 | 25.9408 | 68.2085 | 56.1107 | 67.894 | 52.9413 | 54.788 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85454 | 13.7229 | 11.7268 | 16.0588 | 21.4932 | 3.7771 | 11.729 | 46.7153 | 34.6175 | 46.4008 | 31.4481
2012-10-31 00:57 | 25.9445 | 68.1815 | 56.1105 | 67.9092 | 52.9372 | 54.7892 | 0.006769 | 0.32803 | 0.00222 | 48.4608 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7264 | 16.0588 | 21.4969 | 3.7772 | 11.7287 | 46.6846 | 34.6136 | 46.4123 | 31.4403
2012-10-31 00:57 | 25.943 | 68.2338 | 56.1206 | 67.9077 | 52.9785 | 54.7834 | 0.006776 | 0.32802 | 0.002223 | 48.4086 | 0.85451 | 13.7224 | 11.7259 | 16.0589 | 21.4633 | 3.7768 | 11.7281 | 46.7705 | 34.6573 | 46.4444 | 31.5152
2012-10-31 00:57 | 25.9378 | 68.194 | 56.1426 | 67.8679 | 52.9811 | 54.7788 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85454 | 13.723 | 11.7268 | 16.059 | 21.5303 | 3.7765 | 11.729 | 46.6637 | 34.6123 | 46.3376 | 31.4508
2012-10-31 00:57 | 25.9408 | 68.2085 | 56.1339 | 67.9592 | 52.9918 | 54.788 | 0.006773 | 0.32812 | 0.002222 | 48.445 | 0.85455 | 13.7231 | 11.7272 | 16.0588 | 21.4772 | 3.7771 | 11.7294 | 46.7313 | 34.6567 | 46.482 | 31.5146
2012-10-31 00:57 | 25.934 | 68.1979 | 56.1504 | 67.9409 | 52.9812 | 54.7857 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85454 | 13.7232 | 11.7271 | 16.0591 | 21.5265 | 3.7769 | 11.7293 | 46.6714 | 34.6239 | 46.4144 | 31.4547
2012-10-31 00:57 | 25.9378 | 68.217 | 56.1232 | 67.9255 | 52.9888 | 54.7915 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85453 | 13.7227 | 11.7265 | 16.0588 | 21.4782 | 3.7773 | 11.7287 | 46.7388 | 34.645 | 46.4473 | 31.5106
2012-10-31 00:57 | 25.9453 | 68.2015 | 56.1462 | 67.9407 | 53.0508 | 54.803 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85452 | 13.7227 | 11.7263 | 16.0589 | 21.4857 | 3.7781 | 11.7286 | 46.7158 | 34.6605 | 46.455 | 31.5651
2012-10-31 00:57 | 25.9318 | 68.211 | 56.1637 | 67.9003 | 52.9906 | 54.7898 | 0.006779 | 0.32813 | 0.002224 | 48.4042 | 0.85453 | 13.7228 | 11.7266 | 16.0589 | 21.4762 | 3.7772 | 11.7288 | 46.7348 | 34.6875 | 46.4241 | 31.5144
2012-10-31 00:57 | 25.9468 | 68.2491 | 56.1593 | 67.9345 | 53.0251 | 54.7834 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85442 | 13.7211 | 11.7237 | 16.059 | 21.4992 | 3.7768 | 11.7259 | 46.7499 | 34.6601 | 46.4353 | 31.5259
2012-10-31 00:57 | 25.9303 | 68.2134 | 56.1506 | 67.9372 | 53.0436 | 54.784 | 0.006766 | 0.32808 | 0.00222 | 48.4888 | 0.85433 | 13.7198 | 11.7212 | 16.0591 | 21.4948 | 3.7768 | 11.7234 | 46.7186 | 34.6558 | 46.4424 | 31.5488
2012-10-31 00:57 | 25.9303 | 68.2134 | 56.139 | 67.9295 | 52.9852 | 54.7834 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85433 | 13.7198 | 11.7213 | 16.059 | 21.4907 | 3.7768 | 11.7235 | 46.7227 | 34.6483 | 46.4388 | 31.4945
2012-10-31 00:57 | 25.9378 | 68.2209 | 56.162 | 67.9255 | 52.9616 | 54.7822 | 0.006779 | 0.32809 | 0.002224 | 48.3978 | 0.85434 | 13.7199 | 11.7214 | 16.0591 | 21.5263 | 3.7767 | 11.7236 | 46.6946 | 34.6357 | 46.3992 | 31.4353
2012-10-31 00:57 | 25.9355 | 68.2493 | 56.1558 | 67.9692 | 52.9943 | 54.7944 | 0.006773 | 0.32806 | 0.002222 | 48.4364 | 0.85442 | 13.721 | 11.7235 | 16.0588 | 21.516 | 3.7775 | 11.7257 | 46.7333 | 34.6398 | 46.4532 | 31.4783
2012-10-31 00:57 | 25.9423 | 68.2752 | 56.1393 | 67.953 | 52.9817 | 54.7938 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85439 | 13.7206 | 11.7227 | 16.059 | 21.5108 | 3.7775 | 11.7249 | 46.7644 | 34.6285 | 46.4422 | 31.4709
2012-10-31 00:57 | 25.9438 | 68.2652 | 56.1525 | 67.9353 | 53.0026 | 54.7898 | 0.006782 | 0.32799 | 0.002224 | 48.3615 | 0.85441 | 13.7209 | 11.7233 | 16.0589 | 21.5323 | 3.7772 | 11.7255 | 46.7329 | 34.6202 | 46.403 | 31.4703
2012-10-31 00:57 | 25.9438 | 68.3228 | 56.168 | 67.9814 | 52.9754 | 54.7996 | 0.006782 | 0.328 | 0.002225 | 48.3636 | 0.85443 | 13.7211 | 11.7237 | 16.0589 | 21.4802 | 3.7779 | 11.7259 | 46.8426 | 34.6878 | 46.5012 | 31.4952
2012-10-31 00:57 | 25.94 | 68.2538 | 56.1642 | 68.0083 | 52.9833 | 54.7857 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85446 | 13.7218 | 11.7247 | 16.059 | 21.4764 | 3.7769 | 11.7269 | 46.7774 | 34.6878 | 46.5319 | 31.5069
2012-10-31 00:57 | 25.9355 | 68.2915 | 56.1713 | 67.9424 | 53.0099 | 54.7961 | 0.006776 | 0.32803 | 0.002223 | 48.4107 | 0.85451 | 13.7223 | 11.7259 | 16.0587 | 21.4679 | 3.7776 | 11.7281 | 46.8236 | 34.7034 | 46.4745 | 31.542
2012-10-31 00:57 | 25.9318 | 68.2379 | 56.1637 | 67.9962 | 52.9712 | 54.7892 | 0.006779 | 0.32797 | 0.002223 | 48.3807 | 0.85453 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0585 | 21.4682 | 3.7772 | 11.7285 | 46.7697 | 34.6955 | 46.528 | 31.503
2012-10-31 00:57 | 25.937 | 68.2968 | 56.1806 | 68.0014 | 53.0075 | 54.8048 | 0.006785 | 0.328 | 0.002225 | 48.3422 | 0.85449 | 13.7217 | 11.7251 | 16.0583 | 21.4854 | 3.7782 | 11.7273 | 46.8114 | 34.6952 | 46.516 | 31.5221
2012-10-31 00:57 | 25.9408 | 68.3121 | 56.1417 | 67.9477 | 53.023 | 54.7961 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85454 | 13.7227 | 11.7266 | 16.0586 | 21.4892 | 3.7776 | 11.7288 | 46.8229 | 34.6525 | 46.4585 | 31.5338
2012-10-31 00:57 | 25.934 | 68.3091 | 56.1271 | 67.9639 | 53.0239 | 54.8054 | 0.006785 | 0.32794 | 0.002225 | 48.3337 | 0.85453 | 13.7226 | 11.7264 | 16.0587 | 21.4262 | 3.7783 | 11.7286 | 46.8829 | 34.7009 | 46.5377 | 31.5977
2012-10-31 00:57 | 25.934 | 68.3552 | 56.1853 | 68.0176 | 53.0434 | 54.7909 | 0.006779 | 0.32794 | 0.002223 | 48.3765 | 0.85454 | 13.7226 | 11.7265 | 16.0585 | 21.4142 | 3.7773 | 11.7287 | 46.941 | 34.7711 | 46.6034 | 31.6292
2012-10-31 00:57 | 25.9273 | 68.3024 | 56.1282 | 68.0186 | 53.0328 | 54.795 | 0.006769 | 0.32799 | 0.00222 | 48.4544 | 0.85445 | 13.7215 | 11.7244 | 16.0588 | 21.3874 | 3.7776 | 11.7266 | 46.915 | 34.7408 | 46.6312 | 31.6454
2012-10-31 00:58 | 25.9221 | 68.3356 | 56.0997 | 67.9942 | 52.942 | 54.7973 | 0.006776 | 0.32796 | 0.002222 | 48.4001 | 0.85449 | 13.722 | 11.7253 | 16.0588 | 21.3983 | 3.7777 | 11.7275 | 46.9373 | 34.7014 | 46.5959 | 31.5437
2012-10-31 00:58 | 25.9281 | 68.3032 | 56.1484 | 68.0079 | 52.9558 | 54.7863 | 0.006782 | 0.32793 | 0.002224 | 48.353 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7235 | 16.0587 | 21.4284 | 3.777 | 11.7258 | 46.8748 | 34.72 | 46.5795 | 31.5274
2012-10-31 00:58 | 25.9266 | 68.3094 | 56.1508 | 67.9987 | 53.001 | 54.7984 | 0.006769 | 0.3281 | 0.002221 | 48.4714 | 0.85447 | 13.7216 | 11.7247 | 16.0586 | 21.4309 | 3.7778 | 11.727 | 46.8785 | 34.7199 | 46.5678 | 31.5701
2012-10-31 00:58 | 25.9288 | 68.3231 | 56.1956 | 67.9664 | 53.0226 | 54.7978 | 0.006776 | 0.32802 | 0.002223 | 48.4086 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7245 | 16.0588 | 21.3929 | 3.7778 | 11.7267 | 46.9302 | 34.8027 | 46.5735 | 31.6297
2012-10-31 00:58 | 25.9281 | 68.3914 | 56.1329 | 68.0079 | 52.9675 | 54.799 | 0.006773 | 0.32805 | 0.002222 | 48.4344 | 0.85448 | 13.7217 | 11.7249 | 16.0586 | 21.3962 | 3.7778 | 11.7271 | 46.9952 | 34.7367 | 46.6117 | 31.5713
2012-10-31 00:58 | 25.9258 | 68.3585 | 56.1616 | 67.9979 | 52.9807 | 54.7996 | 0.006779 | 0.328 | 0.002224 | 48.385 | 0.85455 | 13.7228 | 11.7268 | 16.0585 | 21.4461 | 3.7779 | 11.729 | 46.9124 | 34.7155 | 46.5518 | 31.5346
2012-10-31 00:58 | 25.9318 | 68.3683 | 56.1482 | 68.0307 | 53.0723 | 54.7973 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85453 | 13.7224 | 11.7261 | 16.0585 | 21.404 | 3.7777 | 11.7284 | 46.9643 | 34.7442 | 46.6267 | 31.6683
2012-10-31 00:58 | 25.9348 | 68.3406 | 56.1512 | 67.9954 | 53.0636 | 54.7984 | 0.006773 | 0.32812 | 0.002222 | 48.445 | 0.85451 | 13.7224 | 11.726 | 16.0587 | 21.419 | 3.7778 | 11.7282 | 46.9216 | 34.7322 | 46.5764 | 31.6446
2012-10-31 00:58 | 25.9311 | 68.3254 | 56.1941 | 68.0377 | 53.0483 | 54.788 | 0.006776 | 0.32793 | 0.002222 | 48.3958 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0588 | 21.4113 | 3.7771 | 11.7268 | 46.9141 | 34.7828 | 46.6264 | 31.637
2012-10-31 00:58 | 25.9296 | 68.3584 | 56.1654 | 68.017 | 53.0429 | 54.7909 | 0.006782 | 0.32802 | 0.002225 | 48.3658 | 0.85452 | 13.7225 | 11.7262 | 16.0587 | 21.4218 | 3.7773 | 11.7284 | 46.9366 | 34.7436 | 46.5952 | 31.6211
2012-10-31 00:58 | 25.9251 | 68.3194 | 56.1842 | 68.0394 | 53.0539 | 54.7938 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.8545 | 13.7222 | 11.7256 | 16.0587 | 21.4334 | 3.7775 | 11.7278 | 46.886 | 34.7508 | 46.606 | 31.6205
2012-10-31 00:58 | 25.9296 | 68.3431 | 56.1809 | 67.9979 | 53.1207 | 54.7978 | 0.006776 | 0.32808 | 0.002223 | 48.4172 | 0.8545 | 13.7221 | 11.7255 | 16.0587 | 21.4379 | 3.7778 | 11.7277 | 46.9052 | 34.743 | 46.56 | 31.6828
2012-10-31 00:58 | 25.9288 | 68.3768 | 56.2344 | 68.0124 | 53.1043 | 54.7978 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85448 | 13.7219 | 11.725 | 16.0589 | 21.4411 | 3.7778 | 11.7273 | 46.9357 | 34.7933 | 46.5713 | 31.6632
2012-10-31 00:58 | 25.9273 | 68.3753 | 56.2019 | 68.0416 | 53.0717 | 54.7869 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85447 | 13.7215 | 11.7247 | 16.0585 | 21.4837 | 3.777 | 11.7269 | 46.8916 | 34.7182 | 46.5579 | 31.588
2012-10-31 00:58 | 25.934 | 68.3513 | 56.1892 | 68.0445 | 53.0356 | 54.8071 | 0.006773 | 0.32806 | 0.002222 | 48.4364 | 0.8545 | 13.7218 | 11.7252 | 16.0584 | 21.4623 | 3.7784 | 11.7274 | 46.889 | 34.7269 | 46.5822 | 31.5733
2012-10-31 00:58 | 25.9296 | 68.3546 | 56.1809 | 68.0516 | 53.0001 | 54.7892 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85445 | 13.7213 | 11.7242 | 16.0586 | 21.4138 | 3.7772 | 11.7264 | 46.9408 | 34.7671 | 46.6378 | 31.5863
2012-10-31 00:58 | 25.9258 | 68.3853 | 56.2237 | 68.0132 | 53.0391 | 54.8025 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85446 | 13.7214 | 11.7243 | 16.0585 | 21.402 | 3.7781 | 11.7266 | 46.9833 | 34.8217 | 46.6112 | 31.6371
2012-10-31 00:58 | 25.9296 | 68.3891 | 56.1926 | 68.0784 | 52.9768 | 54.8054 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85445 | 13.7211 | 11.724 | 16.0585 | 21.4178 | 3.7783 | 11.7262 | 46.9713 | 34.7748 | 46.6606 | 31.559
2012-10-31 00:58 | 25.9281 | 68.3569 | 56.1833 | 68.0501 | 52.9325 | 54.799 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85445 | 13.7209 | 11.7238 | 16.0583 | 21.4163 | 3.7778 | 11.726 | 46.9406 | 34.767 | 46.6338 | 31.5162
2012-10-31 00:58 | 25.9296 | 68.4083 | 56.177 | 68.0592 | 52.9923 | 54.788 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85446 | 13.7214 | 11.7244 | 16.0587 | 21.4178 | 3.7771 | 11.7266 | 46.9905 | 34.7592 | 46.6414 | 31.5745
2012-10-31 00:58 | 25.9303 | 68.3783 | 56.2049 | 68.0523 | 53.0552 | 54.7915 | 0.006785 | 0.328 | 0.002225 | 48.3422 | 0.8545 | 13.7218 | 11.7253 | 16.0582 | 21.4306 | 3.7773 | 11.7275 | 46.9477 | 34.7743 | 46.6217 | 31.6246
2012-10-31 00:58 | 25.9236 | 68.4061 | 56.1943 | 68.0916 | 53.0485 | 54.7938 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85451 | 13.7222 | 11.7258 | 16.0585 | 21.46 | 3.7775 | 11.7281 | 46.9461 | 34.7343 | 46.6316 | 31.5885
2012-10-31 00:58 | 25.9266 | 68.3784 | 56.2245 | 68.0754 | 53.0088 | 54.7886 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85448 | 13.7217 | 11.7249 | 16.0585 | 21.4349 | 3.7771 | 11.7272 | 46.9435 | 34.7896 | 46.6405 | 31.5739
2012-10-31 00:58 | 25.9266 | 68.3938 | 56.2051 | 68.0754 | 53.0321 | 54.799 | 0.006779 | 0.32809 | 0.002224 | 48.3978 | 0.85439 | 13.7202 | 11.7224 | 16.0585 | 21.3947 | 3.7778 | 11.7247 | 46.9991 | 34.8104 | 46.6807 | 31.6374
2012-10-31 00:59 | 25.9243 | 68.4107 | 56.1989 | 68.0731 | 53.0376 | 54.8083 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85437 | 13.72 | 11.722 | 16.0587 | 21.4406 | 3.7785 | 11.7242 | 46.9701 | 34.7583 | 46.6325 | 31.597
2012-10-31 00:59 | 25.9228 | 68.4322 | 56.1664 | 68.1061 | 53.0439 | 54.7978 | 0.006804 | 0.32803 | 0.002232 | 48.2115 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7226 | 16.0585 | 21.4632 | 3.7778 | 11.7249 | 46.969 | 34.7032 | 46.6429 | 31.5807
2012-10-31 00:59 | 25.9206 | 68.3878 | 56.2262 | 68.0272 | 53.0572 | 54.7961 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0586 | 21.4128 | 3.7776 | 11.7249 | 46.975 | 34.8134 | 46.6144 | 31.6444
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.3961 | 56.1958 | 68.024 | 53.05 | 54.7967 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.8544 | 13.7205 | 11.7228 | 16.0587 | 21.4454 | 3.7777 | 11.725 | 46.9507 | 34.7504 | 46.5786 | 31.6046
2012-10-31 00:59 | 25.9311 | 68.3983 | 56.2096 | 68.0646 | 53.0094 | 54.8036 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85445 | 13.7211 | 11.724 | 16.0585 | 21.4394 | 3.7782 | 11.7262 | 46.9589 | 34.7702 | 46.6252 | 31.57
2012-10-31 00:59 | 25.9303 | 68.386 | 56.2126 | 68.083 | 53.0397 | 54.7944 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85448 | 13.7215 | 11.7247 | 16.0584 | 21.4747 | 3.7775 | 11.7269 | 46.9113 | 34.7379 | 46.6083 | 31.565
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.3923 | 56.2385 | 68.1353 | 53.0384 | 54.8077 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85447 | 13.7215 | 11.7246 | 16.0585 | 21.4213 | 3.7784 | 11.7268 | 46.971 | 34.8172 | 46.714 | 31.6171
2012-10-31 00:59 | 25.9273 | 68.4443 | 56.2329 | 68.0991 | 53.0328 | 54.7961 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85445 | 13.7212 | 11.724 | 16.0585 | 21.4637 | 3.7776 | 11.7262 | 46.9806 | 34.7692 | 46.6354 | 31.5691
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.446 | 56.2191 | 68.0586 | 52.9917 | 54.8054 | 0.006782 | 0.32802 | 0.002225 | 48.3658 | 0.85445 | 13.7211 | 11.724 | 16.0585 | 21.4815 | 3.7783 | 11.7262 | 46.9645 | 34.7376 | 46.5771 | 31.5102
2012-10-31 00:59 | 25.9198 | 68.4445 | 56.1828 | 68.1031 | 53.0486 | 54.8019 | 0.006798 | 0.32815 | 0.002231 | 48.2711 | 0.85448 | 13.7216 | 11.7248 | 16.0584 | 21.4481 | 3.778 | 11.727 | 46.9964 | 34.7347 | 46.655 | 31.6005
2012-10-31 00:59 | 25.9221 | 68.42 | 56.2161 | 68.1285 | 53.0276 | 54.8071 | 0.006779 | 0.32813 | 0.002224 | 48.4042 | 0.85452 | 13.7223 | 11.726 | 16.0585 | 21.4464 | 3.7784 | 11.7283 | 46.9736 | 34.7697 | 46.6821 | 31.5812
2012-10-31 00:59 | 25.9221 | 68.4506 | 56.2355 | 68.1208 | 53.0393 | 54.8065 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85446 | 13.7215 | 11.7244 | 16.0587 | 21.4745 | 3.7784 | 11.7267 | 46.9761 | 34.761 | 46.6463 | 31.5648
2012-10-31 00:59 | 25.9221 | 68.443 | 56.2277 | 68.0978 | 53.0665 | 54.7984 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85441 | 13.7207 | 11.7231 | 16.0586 | 21.4705 | 3.7778 | 11.7253 | 46.9725 | 34.7572 | 46.6273 | 31.596
2012-10-31 00:59 | 25.9191 | 68.4361 | 56.1898 | 68.1101 | 53.1179 | 54.7938 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85437 | 13.7197 | 11.7217 | 16.0584 | 21.4434 | 3.7775 | 11.7239 | 46.9927 | 34.7464 | 46.6667 | 31.6745
2012-10-31 00:59 | 25.9228 | 68.4859 | 56.2129 | 68.133 | 52.9661 | 54.7984 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85423 | 13.7176 | 11.7179 | 16.0585 | 21.419 | 3.7778 | 11.7202 | 47.0669 | 34.7939 | 46.714 | 31.5471
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.4575 | 56.2501 | 68.1123 | 53.0617 | 54.8071 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85426 | 13.7183 | 11.719 | 16.0587 | 21.4173 | 3.7784 | 11.7212 | 47.0402 | 34.8328 | 46.695 | 31.6444
2012-10-31 00:59 | 25.9221 | 68.4353 | 56.2549 | 68.1285 | 53.0937 | 54.8106 | 0.006795 | 0.32815 | 0.00223 | 48.2924 | 0.85428 | 13.7183 | 11.7192 | 16.0585 | 21.4143 | 3.7786 | 11.7215 | 47.021 | 34.8406 | 46.7142 | 31.6794
2012-10-31 00:59 | 25.9176 | 68.3963 | 56.2232 | 68.1355 | 53.0542 | 54.8065 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.85423 | 13.7177 | 11.7181 | 16.0586 | 21.4339 | 3.7784 | 11.7203 | 46.9624 | 34.7893 | 46.7016 | 31.6203
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.4805 | 56.2152 | 68.12 | 53.085 | 54.8083 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85426 | 13.7182 | 11.719 | 16.0586 | 21.4454 | 3.7785 | 11.7212 | 47.0351 | 34.7698 | 46.6746 | 31.6396
2012-10-31 00:59 | 25.9251 | 68.4728 | 56.2423 | 68.1008 | 53.1395 | 54.8019 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85434 | 13.7195 | 11.7212 | 16.0585 | 21.4414 | 3.778 | 11.7234 | 47.0314 | 34.8009 | 46.6594 | 31.6981
2012-10-31 00:59 | 25.9236 | 68.4445 | 56.2951 | 68.1185 | 53.1458 | 54.7973 | 0.006779 | 0.32812 | 0.002224 | 48.4021 | 0.85438 | 13.7202 | 11.7223 | 16.0586 | 21.4279 | 3.7777 | 11.7245 | 47.0166 | 34.8672 | 46.6906 | 31.7179
2012-10-31 00:59 | 25.9183 | 68.4277 | 56.2239 | 68.1093 | 53.0744 | 54.8094 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85442 | 13.7206 | 11.7232 | 16.0583 | 21.4226 | 3.7786 | 11.7254 | 47.0051 | 34.8013 | 46.6867 | 31.6518
2012-10-31 00:59 | 25.9243 | 68.4605 | 56.2726 | 68.169 | 53.0765 | 54.8048 | 0.006776 | 0.32793 | 0.002222 | 48.3958 | 0.8545 | 13.7219 | 11.7254 | 16.0583 | 21.4205 | 3.7782 | 11.7276 | 47.04 | 34.8521 | 46.7485 | 31.656
2012-10-31 00:59 | 25.9206 | 68.4568 | 56.2727 | 68.1615 | 53.0922 | 54.8019 | 0.006785 | 0.32799 | 0.002225 | 48.3402 | 0.85447 | 13.7213 | 11.7244 | 16.0583 | 21.4329 | 3.778 | 11.7266 | 47.0239 | 34.8398 | 46.7286 | 31.6593
2012-10-31 00:59 | 25.9243 | 68.4759 | 56.2609 | 68.1575 | 53.092 | 54.7961 | 0.006779 | 0.32796 | 0.002223 | 48.3787 | 0.85443 | 13.7208 | 11.7235 | 16.0584 | 21.4246 | 3.7776 | 11.7257 | 47.0513 | 34.8363 | 46.7329 | 31.6674
2012-10-31 01:00 | 25.9236 | 68.4713 | 56.2486 | 68.1185 | 53.0874 | 54.8059 | 0.006782 | 0.32802 | 0.002225 | 48.3658 | 0.85443 | 13.7207 | 11.7233 | 16.0583 | 21.3636 | 3.7783 | 11.7255 | 47.1077 | 34.885 | 46.7549 | 31.7238
2012-10-31 01:00 | 25.9243 | 68.4797 | 56.2493 | 68.1192 | 53.0881 | 54.8065 | 0.006795 | 0.32806 | 0.002229 | 48.2796 | 0.85447 | 13.7212 | 11.7244 | 16.0581 | 21.4205 | 3.7784 | 11.7266 | 47.0592 | 34.8288 | 46.6987 | 31.6676
2012-10-31 01:00 | 25.9228 | 68.4667 | 56.2711 | 68.1637 | 53.1139 | 54.8123 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85447 | 13.7215 | 11.7245 | 16.0585 | 21.395 | 3.7788 | 11.7268 | 47.0717 | 34.8761 | 46.7687 | 31.7189
2012-10-31 01:00 | 25.9183 | 68.4929 | 56.2511 | 68.163 | 53.1016 | 54.8129 | 0.006795 | 0.32802 | 0.002229 | 48.2733 | 0.85448 | 13.7217 | 11.7249 | 16.0585 | 21.3824 | 3.7788 | 11.7271 | 47.1105 | 34.8687 | 46.7806 | 31.7192
2012-10-31 01:00 | 25.9198 | 68.5097 | 56.237 | 68.1415 | 53.1031 | 54.799 | 0.006776 | 0.32805 | 0.002223 | 48.4129 | 0.85453 | 13.7221 | 11.7259 | 16.0581 | 21.4241 | 3.7778 | 11.7281 | 47.0856 | 34.8129 | 46.7174 | 31.679
2012-10-31 01:00 | 25.9228 | 68.5357 | 56.2478 | 68.1483 | 53.1061 | 54.8129 | 0.006791 | 0.32806 | 0.002228 | 48.3081 | 0.85448 | 13.7215 | 11.7248 | 16.0583 | 21.3428 | 3.7788 | 11.727 | 47.1929 | 34.905 | 46.8055 | 31.7633
2012-10-31 01:00 | 25.9123 | 68.4715 | 56.2489 | 68.1532 | 53.0839 | 54.8071 | 0.006807 | 0.32805 | 0.002233 | 48.1924 | 0.85447 | 13.7212 | 11.7244 | 16.0582 | 21.3965 | 3.7784 | 11.7266 | 47.075 | 34.8524 | 46.7567 | 31.6874
2012-10-31 01:00 | 25.9093 | 68.4647 | 56.2459 | 68.131 | 53.0692 | 54.81 | 0.006779 | 0.32802 | 0.002224 | 48.3872 | 0.85446 | 13.7211 | 11.7241 | 16.0583 | 21.3493 | 3.7786 | 11.7263 | 47.1154 | 34.8966 | 46.7817 | 31.7199
2012-10-31 01:00 | 25.9206 | 68.5258 | 56.2921 | 68.1883 | 53.1039 | 54.8048 | 0.006788 | 0.32803 | 0.002227 | 48.3251 | 0.85444 | 13.7208 | 11.7236 | 16.0583 | 21.4008 | 3.7782 | 11.7258 | 47.125 | 34.8913 | 46.7875 | 31.7031
2012-10-31 01:00 | 25.9176 | 68.519 | 56.2542 | 68.1585 | 53.0698 | 54.8111 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85445 | 13.721 | 11.7239 | 16.0582 | 21.4018 | 3.7787 | 11.7261 | 47.1172 | 34.8524 | 46.7567 | 31.668
2012-10-31 01:00 | 25.9146 | 68.5045 | 56.2474 | 68.1593 | 53.0745 | 54.8106 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85448 | 13.7218 | 11.725 | 16.0587 | 21.4068 | 3.7786 | 11.7272 | 47.0977 | 34.8406 | 46.7525 | 31.6677
2012-10-31 01:00 | 25.9183 | 68.5044 | 56.2433 | 68.1592 | 53.0471 | 54.8152 | 0.006804 | 0.32809 | 0.002232 | 48.22 | 0.85452 | 13.7221 | 11.7258 | 16.0583 | 21.4025 | 3.779 | 11.728 | 47.1019 | 34.8408 | 46.7567 | 31.6446
2012-10-31 01:00 | 25.9079 | 68.4786 | 56.2833 | 68.2025 | 53.099 | 54.8106 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85447 | 13.7215 | 11.7246 | 16.0585 | 21.3841 | 3.7786 | 11.7269 | 47.0945 | 34.8992 | 46.8184 | 31.7149
2012-10-31 01:00 | 25.9138 | 68.5037 | 56.2931 | 68.1892 | 53.1243 | 54.8083 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85447 | 13.7217 | 11.7248 | 16.0586 | 21.4381 | 3.7785 | 11.727 | 47.0656 | 34.855 | 46.7511 | 31.6862
2012-10-31 01:00 | 25.9191 | 68.509 | 56.2984 | 68.206 | 53.1529 | 54.8042 | 0.006773 | 0.32805 | 0.002222 | 48.4344 | 0.85445 | 13.7211 | 11.7239 | 16.0585 | 21.3953 | 3.7782 | 11.7261 | 47.1137 | 34.9031 | 46.8107 | 31.7576
2012-10-31 01:00 | 25.9213 | 68.5074 | 56.3161 | 68.1775 | 53.1357 | 54.8065 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85433 | 13.7194 | 11.721 | 16.0586 | 21.3814 | 3.7784 | 11.7232 | 47.126 | 34.9347 | 46.7961 | 31.7543
2012-10-31 01:00 | 25.9191 | 68.5052 | 56.2596 | 68.1753 | 53.1257 | 54.7932 | 0.006795 | 0.32802 | 0.002229 | 48.2733 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0586 | 21.3792 | 3.7774 | 11.7241 | 47.126 | 34.8804 | 46.7961 | 31.7465
2012-10-31 01:00 | 25.9183 | 68.5274 | 56.2898 | 68.1822 | 53.1483 | 54.8094 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85441 | 13.7205 | 11.723 | 16.0584 | 21.3985 | 3.7786 | 11.7252 | 47.1289 | 34.8913 | 46.7837 | 31.7498
2012-10-31 01:00 | 25.9213 | 68.5189 | 56.2967 | 68.1967 | 53.1746 | 54.7944 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85442 | 13.7208 | 11.7233 | 16.0585 | 21.3894 | 3.7775 | 11.7256 | 47.1295 | 34.9073 | 46.8073 | 31.7852
2012-10-31 01:00 | 25.9273 | 68.544 | 56.3066 | 68.1797 | 53.1378 | 54.8036 | 0.006795 | 0.32809 | 0.002229 | 48.2839 | 0.85445 | 13.7209 | 11.7238 | 16.0582 | 21.4235 | 3.7782 | 11.7261 | 47.1205 | 34.8831 | 46.7562 | 31.7143
2012-10-31 01:00 | 25.9243 | 68.5142 | 56.3075 | 68.2419 | 53.1737 | 54.803 | 0.006807 | 0.32809 | 0.002233 | 48.1988 | 0.85442 | 13.7206 | 11.7231 | 16.0584 | 21.3884 | 3.7781 | 11.7254 | 47.1258 | 34.9191 | 46.8535 | 31.7853
2012-10-31 01:00 | 25.9303 | 68.5355 | 56.2941 | 68.1712 | 53.1447 | 54.8146 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85445 | 13.7209 | 11.7237 | 16.0582 | 21.4346 | 3.7789 | 11.7259 | 47.1009 | 34.8595 | 46.7366 | 31.7101
2012-10-31 01:00 | 25.9243 | 68.5065 | 56.3191 | 68.2035 | 53.1931 | 54.8169 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85445 | 13.7212 | 11.7241 | 16.0584 | 21.4085 | 3.7791 | 11.7263 | 47.098 | 34.9106 | 46.795 | 31.7846
2012-10-31 01:00 | 25.9273 | 68.5402 | 56.3105 | 68.195 | 53.1534 | 54.803 | 0.006788 | 0.32816 | 0.002228 | 48.3443 | 0.85445 | 13.7212 | 11.7241 | 16.0586 | 21.4155 | 3.7781 | 11.7264 | 47.1247 | 34.895 | 46.7795 | 31.7379
2012-10-31 01:01 | 25.9318 | 68.5332 | 56.346 | 68.2302 | 53.1306 | 54.8048 | 0.006773 | 0.32812 | 0.002222 | 48.445 | 0.85447 | 13.7211 | 11.7243 | 16.058 | 21.4481 | 3.7782 | 11.7265 | 47.0851 | 34.8979 | 46.7821 | 31.6825
2012-10-31 01:01 | 25.9251 | 68.5342 | 56.3315 | 68.1967 | 53.1434 | 54.8239 | 0.006766 | 0.32808 | 0.00222 | 48.4888 | 0.85446 | 13.7211 | 11.7241 | 16.0583 | 21.4173 | 3.7796 | 11.7263 | 47.1169 | 34.9142 | 46.7794 | 31.7261
2012-10-31 01:01 | 25.9281 | 68.5717 | 56.3151 | 68.1728 | 53.1581 | 54.8215 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 0.85448 | 13.7216 | 11.7248 | 16.0584 | 21.4083 | 3.7794 | 11.7271 | 47.1634 | 34.9068 | 46.7645 | 31.7498
2012-10-31 01:01 | 25.9408 | 68.5154 | 56.3317 | 68.2162 | 53.1941 | 54.8094 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85449 | 13.7218 | 11.7252 | 16.0584 | 21.417 | 3.7786 | 11.7274 | 47.0984 | 34.9147 | 46.7992 | 31.7771
2012-10-31 01:01 | 25.9296 | 68.5233 | 56.3515 | 68.1782 | 53.1634 | 54.8262 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.8545 | 13.7219 | 11.7254 | 16.0584 | 21.3737 | 3.7797 | 11.7277 | 47.1496 | 34.9778 | 46.8045 | 31.7897
2012-10-31 01:01 | 25.9281 | 68.5295 | 56.3035 | 68.2227 | 53.1853 | 54.8204 | 0.006795 | 0.32813 | 0.00223 | 48.2902 | 0.85446 | 13.7212 | 11.7243 | 16.0583 | 21.4083 | 3.7793 | 11.7265 | 47.1212 | 34.8952 | 46.8144 | 31.777
2012-10-31 01:01 | 25.9258 | 68.5349 | 56.3283 | 68.2012 | 53.1713 | 54.814 | 0.006795 | 0.3281 | 0.002229 | 48.2859 | 0.85446 | 13.7211 | 11.7242 | 16.0582 | 21.4421 | 3.7789 | 11.7264 | 47.0928 | 34.8862 | 46.7591 | 31.7292
2012-10-31 01:01 | 25.9251 | 68.5035 | 56.3354 | 68.2197 | 53.1745 | 54.8204 | 0.006795 | 0.32815 | 0.00223 | 48.2924 | 0.85451 | 13.7218 | 11.7253 | 16.0581 | 21.4374 | 3.7793 | 11.7276 | 47.0661 | 34.898 | 46.7823 | 31.7371
2012-10-31 01:01 | 25.934 | 68.5201 | 56.3521 | 68.2631 | 53.1717 | 54.8204 | 0.006801 | 0.3281 | 0.002231 | 48.2433 | 0.85449 | 13.7218 | 11.7251 | 16.0584 | 21.4062 | 3.7793 | 11.7274 | 47.1139 | 34.9459 | 46.8569 | 31.7655
2012-10-31 01:01 | 25.9191 | 68.532 | 56.3255 | 68.2329 | 53.1879 | 54.8267 | 0.006801 | 0.32809 | 0.002231 | 48.2413 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7219 | 16.0583 | 21.4194 | 3.7798 | 11.7241 | 47.1126 | 34.9061 | 46.8135 | 31.7685
2012-10-31 01:01 | 25.9251 | 68.5265 | 56.3664 | 68.2159 | 53.1434 | 54.825 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85433 | 13.7193 | 11.7208 | 16.0585 | 21.4093 | 3.7796 | 11.723 | 47.1172 | 34.9571 | 46.8066 | 31.7341
2012-10-31 01:01 | 25.9288 | 68.534 | 56.3275 | 68.2311 | 53.1354 | 54.8163 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85436 | 13.7195 | 11.7215 | 16.0582 | 21.4291 | 3.779 | 11.7237 | 47.1049 | 34.8984 | 46.802 | 31.7063
2012-10-31 01:01 | 25.9258 | 68.5886 | 56.3167 | 68.205 | 53.1869 | 54.8135 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85433 | 13.7193 | 11.7208 | 16.0587 | 21.402 | 3.7788 | 11.723 | 47.1866 | 34.9147 | 46.803 | 31.7849
2012-10-31 01:01 | 25.9243 | 68.518 | 56.3268 | 68.2304 | 53.127 | 54.8256 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.8543 | 13.7187 | 11.7199 | 16.0584 | 21.4607 | 3.7797 | 11.7222 | 47.0573 | 34.8661 | 46.7697 | 31.6663
2012-10-31 01:01 | 25.9273 | 68.5786 | 56.3143 | 68.2296 | 53.0834 | 54.8256 | 0.006801 | 0.32819 | 0.002232 | 48.2561 | 0.85425 | 13.7181 | 11.7187 | 16.0586 | 21.4155 | 3.7797 | 11.721 | 47.1631 | 34.8988 | 46.8141 | 31.6679
2012-10-31 01:01 | 25.9281 | 68.5525 | 56.2957 | 68.2227 | 53.1036 | 54.8215 | 0.006769 | 0.32805 | 0.002221 | 48.463 | 0.8543 | 13.7188 | 11.72 | 16.0585 | 21.4444 | 3.7794 | 11.7222 | 47.1081 | 34.8513 | 46.7783 | 31.6592
2012-10-31 01:01 | 25.9348 | 68.5247 | 56.3296 | 68.2371 | 53.0909 | 54.8187 | 0.006795 | 0.32813 | 0.00223 | 48.2902 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7218 | 16.0584 | 21.4471 | 3.7792 | 11.724 | 47.0776 | 34.8825 | 46.79 | 31.6438
2012-10-31 01:01 | 25.9378 | 68.566 | 56.3171 | 68.2669 | 53.2066 | 54.8256 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85439 | 13.7201 | 11.7223 | 16.0584 | 21.4501 | 3.7797 | 11.7245 | 47.1159 | 34.867 | 46.8168 | 31.7565
2012-10-31 01:01 | 25.9333 | 68.5577 | 56.3514 | 68.2586 | 53.206 | 54.8233 | 0.006773 | 0.32809 | 0.002222 | 48.4407 | 0.85443 | 13.7208 | 11.7234 | 16.0585 | 21.4336 | 3.7795 | 11.7256 | 47.1241 | 34.9178 | 46.825 | 31.7724
2012-10-31 01:01 | 25.9355 | 68.5714 | 56.3303 | 68.2301 | 53.0916 | 54.8267 | 0.006795 | 0.32812 | 0.00223 | 48.2882 | 0.85442 | 13.7208 | 11.7233 | 16.0586 | 21.4317 | 3.7798 | 11.7256 | 47.1397 | 34.8986 | 46.7984 | 31.6599
2012-10-31 01:01 | 25.9318 | 68.5715 | 56.2878 | 68.2571 | 53.049 | 54.8244 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85445 | 13.721 | 11.7239 | 16.0583 | 21.4561 | 3.7796 | 11.7261 | 47.1154 | 34.8317 | 46.801 | 31.5929
2012-10-31 01:01 | 25.937 | 68.5844 | 56.3163 | 68.2699 | 53.1203 | 54.8146 | 0.006804 | 0.3281 | 0.002232 | 48.2221 | 0.85446 | 13.7211 | 11.7241 | 16.0582 | 21.4493 | 3.7789 | 11.7263 | 47.1351 | 34.867 | 46.8206 | 31.671
2012-10-31 01:01 | 25.9333 | 68.5961 | 56.3126 | 68.2317 | 53.1088 | 54.8094 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85439 | 13.7203 | 11.7225 | 16.0586 | 21.4897 | 3.7786 | 11.7248 | 47.1064 | 34.8229 | 46.742 | 31.6191
2012-10-31 01:01 | 25.9281 | 68.5717 | 56.3113 | 68.2534 | 53.1736 | 54.8135 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0586 | 21.4605 | 3.7788 | 11.7249 | 47.1112 | 34.8508 | 46.7929 | 31.7131
2012-10-31 01:02 | 25.9243 | 68.5832 | 56.3152 | 68.2534 | 53.1154 | 54.8192 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85443 | 13.7205 | 11.7232 | 16.0581 | 21.5128 | 3.7792 | 11.7255 | 47.0704 | 34.8024 | 46.7406 | 31.6026
2012-10-31 01:02 | 25.9311 | 68.5862 | 56.3453 | 68.2449 | 53.1222 | 54.8175 | 0.006776 | 0.32813 | 0.002223 | 48.4256 | 0.85447 | 13.7214 | 11.7245 | 16.0584 | 21.5076 | 3.7791 | 11.7267 | 47.0786 | 34.8377 | 46.7373 | 31.6146
2012-10-31 01:02 | 25.9281 | 68.5909 | 56.3578 | 68.2534 | 53.1503 | 54.825 | 0.006785 | 0.32806 | 0.002226 | 48.3508 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7235 | 16.0585 | 21.4805 | 3.7796 | 11.7258 | 47.1104 | 34.8773 | 46.7729 | 31.6698
2012-10-31 01:02 | 25.9273 | 68.6016 | 56.388 | 68.2641 | 53.1767 | 54.8221 | 0.006798 | 0.32815 | 0.002231 | 48.2711 | 0.85442 | 13.7207 | 11.7232 | 16.0584 | 21.4597 | 3.7794 | 11.7255 | 47.1419 | 34.9283 | 46.8044 | 31.717
2012-10-31 01:02 | 25.9258 | 68.6077 | 56.3632 | 68.2818 | 53.1713 | 54.8256 | 0.006782 | 0.32813 | 0.002225 | 48.3828 | 0.85434 | 13.7196 | 11.7212 | 16.0588 | 21.4461 | 3.7797 | 11.7234 | 47.1616 | 34.9171 | 46.8357 | 31.7252
2012-10-31 01:02 | 25.9198 | 68.5864 | 56.3572 | 68.2758 | 53.1381 | 54.8181 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85433 | 13.7193 | 11.7208 | 16.0586 | 21.4682 | 3.7792 | 11.723 | 47.1182 | 34.889 | 46.8076 | 31.6699
2012-10-31 01:02 | 25.9251 | 68.5648 | 56.3548 | 68.2849 | 53.1395 | 54.8215 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7215 | 16.0584 | 21.4575 | 3.7794 | 11.7237 | 47.1073 | 34.8973 | 46.8274 | 31.682
2012-10-31 01:02 | 25.9266 | 68.597 | 56.3485 | 68.2634 | 53.1293 | 54.8071 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0586 | 21.483 | 3.7784 | 11.7241 | 47.114 | 34.8655 | 46.7804 | 31.6463
2012-10-31 01:02 | 25.9266 | 68.643 | 56.3408 | 68.2595 | 53.1877 | 54.8262 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7223 | 16.0585 | 21.4911 | 3.7797 | 11.7245 | 47.1519 | 34.8497 | 46.7684 | 31.6966
2012-10-31 01:02 | 25.9273 | 68.5786 | 56.3803 | 68.2679 | 53.235 | 54.8221 | 0.006791 | 0.32806 | 0.002228 | 48.3081 | 0.85437 | 13.7201 | 11.7221 | 16.0586 | 21.4356 | 3.7794 | 11.7243 | 47.143 | 34.9447 | 46.8323 | 31.7994
2012-10-31 01:02 | 25.9228 | 68.5664 | 56.3719 | 68.2903 | 53.1994 | 54.8215 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.85439 | 13.7201 | 11.7223 | 16.0583 | 21.5033 | 3.7794 | 11.7245 | 47.0631 | 34.8686 | 46.787 | 31.6961
2012-10-31 01:02 | 25.9348 | 68.5784 | 56.38 | 68.2716 | 53.2581 | 54.8239 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.8544 | 13.7205 | 11.7227 | 16.0587 | 21.4752 | 3.7796 | 11.725 | 47.1032 | 34.9048 | 46.7964 | 31.7829
2012-10-31 01:02 | 25.9303 | 68.6199 | 56.4104 | 68.2632 | 53.3119 | 54.8111 | 0.006785 | 0.32818 | 0.002227 | 48.3679 | 0.85438 | 13.7202 | 11.7222 | 16.0586 | 21.4627 | 3.7787 | 11.7244 | 47.1572 | 34.9477 | 46.8005 | 31.8492
2012-10-31 01:02 | 25.9325 | 68.6144 | 56.4165 | 68.3076 | 53.3102 | 54.8059 | 0.006798 | 0.32815 | 0.002231 | 48.2711 | 0.85443 | 13.7208 | 11.7235 | 16.0584 | 21.4929 | 3.7783 | 11.7257 | 47.1215 | 34.9236 | 46.8147 | 31.8173
2012-10-31 01:02 | 25.9243 | 68.6024 | 56.3811 | 68.2496 | 53.2748 | 54.8054 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85443 | 13.7206 | 11.7233 | 16.0583 | 21.4647 | 3.7783 | 11.7255 | 47.1377 | 34.9164 | 46.7849 | 31.8101
2012-10-31 01:02 | 25.9258 | 68.6039 | 56.4175 | 68.2779 | 53.3035 | 54.8083 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 0.85446 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0587 | 21.5143 | 3.7785 | 11.7268 | 47.0896 | 34.9032 | 46.7636 | 31.7892
2012-10-31 01:02 | 25.9236 | 68.5979 | 56.4308 | 68.2911 | 53.2469 | 54.8192 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85446 | 13.7215 | 11.7245 | 16.0586 | 21.4961 | 3.7792 | 11.7267 | 47.1018 | 34.9347 | 46.795 | 31.7508
2012-10-31 01:02 | 25.9221 | 68.6155 | 56.4797 | 68.3087 | 53.2298 | 54.8117 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85445 | 13.7211 | 11.724 | 16.0583 | 21.4986 | 3.7787 | 11.7262 | 47.1169 | 34.9811 | 46.8101 | 31.7312
2012-10-31 01:02 | 25.9243 | 68.6254 | 56.4548 | 68.3224 | 53.2437 | 54.8169 | 0.006776 | 0.32803 | 0.002223 | 48.4107 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0586 | 21.5209 | 3.7791 | 11.7249 | 47.1045 | 34.9339 | 46.8015 | 31.7228
2012-10-31 01:02 | 25.9198 | 68.5979 | 56.4309 | 68.2911 | 53.2625 | 54.814 | 0.006795 | 0.32806 | 0.002229 | 48.2796 | 0.85445 | 13.7214 | 11.7242 | 16.0587 | 21.5123 | 3.7789 | 11.7264 | 47.0856 | 34.9186 | 46.7788 | 31.7502
2012-10-31 01:02 | 25.9258 | 68.5847 | 56.4679 | 68.2933 | 53.2413 | 54.8106 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85446 | 13.7213 | 11.7243 | 16.0585 | 21.5504 | 3.7786 | 11.7265 | 47.0343 | 34.9175 | 46.7429 | 31.6909
2012-10-31 01:02 | 25.9213 | 68.5917 | 56.444 | 68.2696 | 53.2679 | 54.8181 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7235 | 16.0586 | 21.5299 | 3.7792 | 11.7257 | 47.0618 | 34.9141 | 46.7397 | 31.738
2012-10-31 01:02 | 25.9228 | 68.5894 | 56.43 | 68.2749 | 53.2422 | 54.8059 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85443 | 13.7207 | 11.7233 | 16.0583 | 21.5394 | 3.7783 | 11.7255 | 47.05 | 34.8906 | 46.7355 | 31.7028
2012-10-31 01:03 | 25.9273 | 68.5901 | 56.4229 | 68.3101 | 53.27 | 54.8106 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85439 | 13.7205 | 11.7226 | 16.0588 | 21.5198 | 3.7786 | 11.7249 | 47.0703 | 34.9031 | 46.7903 | 31.7502
2012-10-31 01:03 | 25.9168 | 68.6064 | 56.4628 | 68.2804 | 53.2051 | 54.8169 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85445 | 13.7212 | 11.724 | 16.0586 | 21.4492 | 3.7791 | 11.7262 | 47.1572 | 35.0136 | 46.8312 | 31.7559
2012-10-31 01:03 | 25.9161 | 68.6134 | 56.4233 | 68.2797 | 53.2083 | 54.8106 | 0.006795 | 0.32802 | 0.002229 | 48.2733 | 0.85446 | 13.7211 | 11.7241 | 16.0583 | 21.4846 | 3.7786 | 11.7263 | 47.1288 | 34.9387 | 46.7951 | 31.7237
2012-10-31 01:03 | 25.9191 | 68.5934 | 56.4225 | 68.2981 | 53.2307 | 54.8169 | 0.006779 | 0.32813 | 0.002224 | 48.4042 | 0.85446 | 13.7212 | 11.7243 | 16.0584 | 21.4876 | 3.7791 | 11.7265 | 47.1058 | 34.9349 | 46.8105 | 31.7431
2012-10-31 01:03 | 25.9101 | 68.6035 | 56.4135 | 68.3006 | 53.1984 | 54.8117 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85444 | 13.7209 | 11.7237 | 16.0584 | 21.4786 | 3.7787 | 11.7259 | 47.1249 | 34.9349 | 46.822 | 31.7198
2012-10-31 01:03 | 25.9101 | 68.5614 | 56.4057 | 68.3044 | 53.2451 | 54.8256 | 0.006776 | 0.3281 | 0.002223 | 48.4213 | 0.85442 | 13.7206 | 11.7232 | 16.0584 | 21.4585 | 3.7797 | 11.7254 | 47.1029 | 34.9472 | 46.8459 | 31.7866
2012-10-31 01:03 | 25.9146 | 68.6195 | 56.4296 | 68.2821 | 53.2496 | 54.8163 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85443 | 13.7208 | 11.7235 | 16.0584 | 21.5031 | 3.779 | 11.7257 | 47.1164 | 34.9265 | 46.779 | 31.7465
2012-10-31 01:03 | 25.9079 | 68.5783 | 56.419 | 68.2677 | 53.2156 | 54.803 | 0.006795 | 0.32812 | 0.00223 | 48.2882 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0585 | 21.4523 | 3.7781 | 11.7249 | 47.126 | 34.9667 | 46.8154 | 31.7633
2012-10-31 01:03 | 25.9131 | 68.6027 | 56.4358 | 68.3074 | 53.2675 | 54.8135 | 0.006776 | 0.3281 | 0.002223 | 48.4213 | 0.85434 | 13.7195 | 11.7212 | 16.0586 | 21.4816 | 3.7788 | 11.7234 | 47.1211 | 34.9542 | 46.8258 | 31.7859
2012-10-31 01:03 | 25.9064 | 68.6267 | 56.4253 | 68.2815 | 53.3113 | 54.8071 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85432 | 13.7191 | 11.7205 | 16.0584 | 21.4588 | 3.7784 | 11.7227 | 47.1679 | 34.9665 | 46.8227 | 31.8525
2012-10-31 01:03 | 25.9146 | 68.6195 | 56.4218 | 68.3243 | 53.2807 | 54.8227 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7218 | 16.0586 | 21.475 | 3.7795 | 11.724 | 47.1445 | 34.9468 | 46.8493 | 31.8057
2012-10-31 01:03 | 25.9086 | 68.5982 | 56.4158 | 68.3183 | 53.2552 | 54.8187 | 0.006785 | 0.32818 | 0.002227 | 48.3679 | 0.85435 | 13.7196 | 11.7214 | 16.0584 | 21.4731 | 3.7792 | 11.7236 | 47.1251 | 34.9427 | 46.8452 | 31.7821
2012-10-31 01:03 | 25.9101 | 68.5844 | 56.4096 | 68.3006 | 53.2995 | 54.8279 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85439 | 13.7202 | 11.7224 | 16.0586 | 21.4344 | 3.7798 | 11.7246 | 47.15 | 34.9752 | 46.8662 | 31.8651
2012-10-31 01:03 | 25.9086 | 68.6097 | 56.4313 | 68.3259 | 53.3213 | 54.8152 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.85437 | 13.72 | 11.7219 | 16.0587 | 21.4369 | 3.779 | 11.7241 | 47.1728 | 34.9944 | 46.889 | 31.8844
2012-10-31 01:03 | 25.9116 | 68.6127 | 56.4886 | 68.3519 | 53.1143 | 54.8152 | 0.006785 | 0.32818 | 0.002227 | 48.3679 | 0.85439 | 13.7202 | 11.7224 | 16.0585 | 21.444 | 3.779 | 11.7246 | 47.1687 | 35.0446 | 46.9079 | 31.6703
2012-10-31 01:03 | 25.9086 | 68.602 | 56.412 | 68.3183 | 53.1386 | 54.821 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0585 | 21.4289 | 3.7794 | 11.7241 | 47.1731 | 34.9831 | 46.8894 | 31.7097
2012-10-31 01:03 | 25.9056 | 68.622 | 56.3663 | 68.2999 | 53.1939 | 54.8215 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0584 | 21.4821 | 3.7794 | 11.725 | 47.1399 | 34.8842 | 46.8178 | 31.7118
2012-10-31 01:03 | 25.9138 | 68.6034 | 56.3745 | 68.3541 | 53.1904 | 54.8129 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.8544 | 13.7205 | 11.7227 | 16.0586 | 21.4502 | 3.7788 | 11.7249 | 47.1532 | 34.9243 | 46.9039 | 31.7402
2012-10-31 01:03 | 25.9206 | 68.6217 | 56.4201 | 68.3072 | 53.2439 | 54.8181 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85444 | 13.7212 | 11.7239 | 16.0587 | 21.457 | 3.7792 | 11.7261 | 47.1647 | 34.9631 | 46.8502 | 31.7869
2012-10-31 01:03 | 25.9191 | 68.6125 | 56.4147 | 68.3096 | 53.2268 | 54.8221 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 0.85447 | 13.7216 | 11.7246 | 16.0586 | 21.4795 | 3.7794 | 11.7269 | 47.133 | 34.9352 | 46.8301 | 31.7473
2012-10-31 01:03 | 25.9206 | 68.637 | 56.4395 | 68.3072 | 53.2283 | 54.814 | 0.006791 | 0.32813 | 0.002228 | 48.3187 | 0.85437 | 13.7202 | 11.7221 | 16.0588 | 21.4008 | 3.7789 | 11.7243 | 47.2362 | 35.0387 | 46.9064 | 31.8275
2012-10-31 01:03 | 25.9146 | 68.6349 | 56.4218 | 68.3051 | 53.2223 | 54.8146 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7218 | 16.0584 | 21.3948 | 3.7789 | 11.724 | 47.2401 | 35.027 | 46.9103 | 31.8275
2012-10-31 01:03 | 25.9153 | 68.6241 | 56.407 | 68.3096 | 53.2191 | 54.814 | 0.006785 | 0.32816 | 0.002227 | 48.3657 | 0.85441 | 13.7205 | 11.7229 | 16.0585 | 21.4557 | 3.7789 | 11.7251 | 47.1684 | 34.9513 | 46.8539 | 31.7634
2012-10-31 01:04 | 25.9228 | 68.6469 | 56.4378 | 68.3363 | 53.2344 | 54.8163 | 0.006801 | 0.32809 | 0.002231 | 48.2413 | 0.85444 | 13.7209 | 11.7237 | 16.0584 | 21.4471 | 3.779 | 11.7259 | 47.1998 | 34.9907 | 46.8892 | 31.7873
2012-10-31 01:04 | 25.9206 | 68.6562 | 56.4356 | 68.3418 | 53.2517 | 54.8204 | 0.006782 | 0.32813 | 0.002225 | 48.3828 | 0.85439 | 13.7204 | 11.7226 | 16.0587 | 21.453 | 3.7793 | 11.7248 | 47.2032 | 34.9826 | 46.8888 | 31.7987
2012-10-31 01:04 | 25.9086 | 68.625 | 56.4352 | 68.3413 | 53.2086 | 54.8181 | 0.006791 | 0.32819 | 0.002229 | 48.3272 | 0.85437 | 13.7201 | 11.722 | 16.0588 | 21.453 | 3.7792 | 11.7242 | 47.172 | 34.9822 | 46.8883 | 31.7556
2012-10-31 01:04 | 25.9198 | 68.6401 | 56.4542 | 68.3256 | 53.2859 | 54.8083 | 0.006785 | 0.32815 | 0.002226 | 48.3636 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7221 | 16.0585 | 21.4843 | 3.7785 | 11.7243 | 47.1558 | 34.9699 | 46.8413 | 31.8016
2012-10-31 01:04 | 25.9251 | 68.63 | 56.4595 | 68.3808 | 53.2873 | 54.8187 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0585 | 21.4775 | 3.7792 | 11.7249 | 47.1525 | 34.982 | 46.9033 | 31.8098
2012-10-31 01:04 | 25.9138 | 68.6302 | 56.452 | 68.3311 | 53.2604 | 54.8175 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.85442 | 13.7207 | 11.7231 | 16.0585 | 21.4582 | 3.7791 | 11.7254 | 47.172 | 34.9938 | 46.8729 | 31.8022
2012-10-31 01:04 | 25.9198 | 68.6477 | 56.4658 | 68.3486 | 53.2236 | 54.8239 | 0.006795 | 0.32816 | 0.00223 | 48.2945 | 0.85438 | 13.72 | 11.7221 | 16.0585 | 21.4802 | 3.7796 | 11.7243 | 47.1675 | 34.9856 | 46.8684 | 31.7434
2012-10-31 01:04 | 25.9228 | 68.6546 | 56.4378 | 68.3171 | 53.18 | 54.8187 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7218 | 16.0585 | 21.4873 | 3.7792 | 11.724 | 47.1673 | 34.9505 | 46.8298 | 31.6927
2012-10-31 01:04 | 25.9198 | 68.6401 | 56.4387 | 68.3601 | 53.1848 | 54.8239 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85438 | 13.7199 | 11.722 | 16.0583 | 21.4562 | 3.7796 | 11.7243 | 47.1839 | 34.9825 | 46.9039 | 31.7286
2012-10-31 01:04 | 25.9281 | 68.679 | 56.447 | 68.3454 | 53.2475 | 54.8198 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85434 | 13.7196 | 11.7212 | 16.0586 | 21.4725 | 3.7793 | 11.7234 | 47.2065 | 34.9745 | 46.8729 | 31.775
2012-10-31 01:04 | 25.9198 | 68.6516 | 56.4115 | 68.3486 | 53.2859 | 54.8146 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7215 | 16.0583 | 21.4522 | 3.7789 | 11.7237 | 47.1994 | 34.9593 | 46.8964 | 31.8337
2012-10-31 01:04 | 25.9146 | 68.6425 | 56.4102 | 68.3127 | 53.2612 | 54.8215 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85433 | 13.7191 | 11.7206 | 16.0584 | 21.463 | 3.7794 | 11.7228 | 47.1795 | 34.9472 | 46.8497 | 31.7982
2012-10-31 01:04 | 25.9191 | 68.6816 | 56.4302 | 68.3479 | 53.2152 | 54.8169 | 0.006798 | 0.32803 | 0.00223 | 48.254 | 0.85434 | 13.7192 | 11.7208 | 16.0583 | 21.4836 | 3.7791 | 11.7231 | 47.198 | 34.9466 | 46.8643 | 31.7316
2012-10-31 01:04 | 25.9213 | 68.6646 | 56.4479 | 68.3962 | 53.2368 | 54.8244 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85432 | 13.7192 | 11.7206 | 16.0586 | 21.4336 | 3.7796 | 11.7229 | 47.231 | 35.0143 | 46.9626 | 31.8032
2012-10-31 01:04 | 25.9236 | 68.6745 | 56.4425 | 68.3678 | 53.2274 | 54.8106 | 0.006773 | 0.32816 | 0.002223 | 48.4514 | 0.85426 | 13.7183 | 11.719 | 16.0587 | 21.4439 | 3.7786 | 11.7212 | 47.2306 | 34.9986 | 46.9239 | 31.7835
2012-10-31 01:04 | 25.9251 | 68.6952 | 56.4207 | 68.3808 | 53.1862 | 54.8163 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85433 | 13.7194 | 11.721 | 16.0586 | 21.4494 | 3.779 | 11.7232 | 47.2458 | 34.9713 | 46.9314 | 31.7368
2012-10-31 01:04 | 25.9266 | 68.643 | 56.4183 | 68.3593 | 53.2616 | 54.8215 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.85427 | 13.7181 | 11.7189 | 16.0584 | 21.4549 | 3.7794 | 11.7211 | 47.1881 | 34.9634 | 46.9044 | 31.8067
2012-10-31 01:04 | 25.9303 | 68.6621 | 56.4608 | 68.3668 | 53.2108 | 54.8233 | 0.006776 | 0.32809 | 0.002223 | 48.4193 | 0.8543 | 13.7186 | 11.7198 | 16.0584 | 21.4586 | 3.7795 | 11.722 | 47.2035 | 35.0022 | 46.9082 | 31.7522
2012-10-31 01:04 | 25.9281 | 68.6867 | 56.4741 | 68.3723 | 53.2747 | 54.8129 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85431 | 13.7191 | 11.7203 | 16.0587 | 21.4524 | 3.7788 | 11.7226 | 47.2343 | 35.0217 | 46.9199 | 31.8223
2012-10-31 01:04 | 25.9311 | 68.7051 | 56.4267 | 68.3829 | 53.2738 | 54.81 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85429 | 13.7186 | 11.7196 | 16.0585 | 21.4675 | 3.7786 | 11.7218 | 47.2376 | 34.9592 | 46.9154 | 31.8063
2012-10-31 01:04 | 25.9258 | 68.6729 | 56.433 | 68.347 | 53.2491 | 54.8198 | 0.006782 | 0.32816 | 0.002226 | 48.3871 | 0.85426 | 13.718 | 11.7188 | 16.0583 | 21.4943 | 3.7793 | 11.721 | 47.1786 | 34.9387 | 46.8527 | 31.7548
2012-10-31 01:04 | 25.9266 | 68.6737 | 56.4648 | 68.3593 | 53.2849 | 54.8077 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85437 | 13.72 | 11.7219 | 16.0586 | 21.4469 | 3.7784 | 11.7241 | 47.2268 | 35.0179 | 46.9124 | 31.838
2012-10-31 01:04 | 25.9258 | 68.6384 | 56.464 | 68.3738 | 53.2258 | 54.8233 | 0.006791 | 0.32806 | 0.002228 | 48.3081 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7221 | 16.0586 | 21.4461 | 3.7795 | 11.7244 | 47.1923 | 35.0179 | 46.9277 | 31.7797
2012-10-31 01:05 | 25.9333 | 68.6842 | 56.4599 | 68.3851 | 53.2566 | 54.8088 | 0.006798 | 0.32808 | 0.00223 | 48.2605 | 0.85439 | 13.7203 | 11.7224 | 16.0586 | 21.4576 | 3.7785 | 11.7247 | 47.2266 | 35.0023 | 46.9275 | 31.799
2012-10-31 01:05 | 25.9325 | 68.6604 | 56.4281 | 68.369 | 53.3063 | 54.8239 | 0.006791 | 0.32813 | 0.002228 | 48.3187 | 0.85438 | 13.72 | 11.7222 | 16.0584 | 21.505 | 3.7796 | 11.7244 | 47.1554 | 34.9231 | 46.864 | 31.8013
2012-10-31 01:05 | 25.9288 | 68.6759 | 56.4438 | 68.3806 | 53.2949 | 54.8204 | 0.006804 | 0.32812 | 0.002233 | 48.2243 | 0.85437 | 13.72 | 11.722 | 16.0586 | 21.4652 | 3.7793 | 11.7242 | 47.2107 | 34.9786 | 46.9154 | 31.8297
2012-10-31 01:05 | 25.9408 | 68.7033 | 56.4829 | 68.3926 | 53.2874 | 54.8371 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 0.85436 | 13.7199 | 11.7218 | 16.0586 | 21.5133 | 3.7805 | 11.724 | 47.19 | 34.9696 | 46.8793 | 31.7741
2012-10-31 01:05 | 25.937 | 68.711 | 56.4675 | 68.408 | 53.3147 | 54.8106 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0585 | 21.4613 | 3.7786 | 11.7241 | 47.2497 | 35.0062 | 46.9467 | 31.8534
2012-10-31 01:05 | 25.9378 | 68.6849 | 56.4954 | 68.3781 | 53.3194 | 54.8169 | 0.006782 | 0.3281 | 0.002225 | 48.3785 | 0.85435 | 13.7196 | 11.7213 | 16.0585 | 21.5263 | 3.7791 | 11.7236 | 47.1586 | 34.9691 | 46.8518 | 31.7931
2012-10-31 01:05 | 25.9303 | 68.6429 | 56.5228 | 68.3936 | 53.238 | 54.8048 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.85425 | 13.7181 | 11.7187 | 16.0586 | 21.4787 | 3.7782 | 11.721 | 47.1642 | 35.0441 | 46.9149 | 31.7593
2012-10-31 01:05 | 25.9318 | 68.6367 | 56.4739 | 68.3568 | 53.2162 | 54.8077 | 0.006801 | 0.32812 | 0.002232 | 48.2456 | 0.85423 | 13.7177 | 11.718 | 16.0586 | 21.4963 | 3.7784 | 11.7203 | 47.1404 | 34.9776 | 46.8605 | 31.7199
2012-10-31 01:05 | 25.9333 | 68.6766 | 56.4909 | 68.4197 | 53.2877 | 54.814 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.85425 | 13.7182 | 11.7187 | 16.0588 | 21.4857 | 3.7789 | 11.721 | 47.1909 | 35.0052 | 46.934 | 31.802
2012-10-31 01:05 | 25.9303 | 68.6506 | 56.4414 | 68.3821 | 53.2925 | 54.8187 | 0.006798 | 0.32812 | 0.002231 | 48.2668 | 0.85433 | 13.7193 | 11.7208 | 16.0584 | 21.5148 | 3.7792 | 11.7231 | 47.1358 | 34.9266 | 46.8673 | 31.7777
2012-10-31 01:05 | 25.9296 | 68.6844 | 56.4834 | 68.3738 | 53.3034 | 54.8077 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85439 | 13.7204 | 11.7226 | 16.0587 | 21.5502 | 3.7784 | 11.7248 | 47.1342 | 34.9332 | 46.8236 | 31.7532
2012-10-31 01:05 | 25.9251 | 68.6952 | 56.506 | 68.3884 | 53.3145 | 54.8129 | 0.006788 | 0.32816 | 0.002228 | 48.3443 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0586 | 21.4976 | 3.7788 | 11.7249 | 47.1976 | 35.0084 | 46.8908 | 31.8169
2012-10-31 01:05 | 25.9221 | 68.6922 | 56.4914 | 68.4391 | 53.2571 | 54.8152 | 0.006782 | 0.32805 | 0.002225 | 48.3701 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7218 | 16.0584 | 21.4866 | 3.779 | 11.724 | 47.2056 | 35.0048 | 46.9525 | 31.7705
2012-10-31 01:05 | 25.9236 | 68.6976 | 56.4929 | 68.3869 | 53.2663 | 54.8111 | 0.006801 | 0.32803 | 0.002231 | 48.2328 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.5242 | 3.7787 | 11.7242 | 47.1734 | 34.9687 | 46.8627 | 31.7421
2012-10-31 01:05 | 25.9213 | 68.7106 | 56.5061 | 68.3962 | 53.2601 | 54.8123 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7219 | 16.0583 | 21.4978 | 3.7788 | 11.7241 | 47.2128 | 35.0083 | 46.8984 | 31.7623
2012-10-31 01:05 | 25.9213 | 68.6991 | 56.4751 | 68.423 | 53.3107 | 54.8256 | 0.006785 | 0.32797 | 0.002225 | 48.338 | 0.85441 | 13.7205 | 11.7229 | 16.0585 | 21.5018 | 3.7797 | 11.7251 | 47.1973 | 34.9733 | 46.9212 | 31.8089
2012-10-31 01:05 | 25.9176 | 68.6992 | 56.4791 | 68.4078 | 53.2798 | 54.8083 | 0.006798 | 0.32797 | 0.00223 | 48.2455 | 0.85443 | 13.7208 | 11.7234 | 16.0585 | 21.458 | 3.7785 | 11.7256 | 47.2412 | 35.0211 | 46.9498 | 31.8218
2012-10-31 01:05 | 25.9153 | 68.6586 | 56.4458 | 68.417 | 53.258 | 54.8152 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85442 | 13.7208 | 11.7234 | 16.0586 | 21.4918 | 3.779 | 11.7256 | 47.1668 | 34.954 | 46.9252 | 31.7662
2012-10-31 01:05 | 25.9108 | 68.7193 | 56.4878 | 68.3895 | 53.2924 | 54.8111 | 0.006798 | 0.328 | 0.00223 | 48.2498 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7215 | 16.0584 | 21.4953 | 3.7787 | 11.7237 | 47.224 | 34.9925 | 46.8942 | 31.7971
2012-10-31 01:05 | 25.9168 | 68.7598 | 56.5171 | 68.4108 | 53.2556 | 54.8244 | 0.006785 | 0.32805 | 0.002226 | 48.3487 | 0.85435 | 13.7193 | 11.7211 | 16.0583 | 21.4893 | 3.7796 | 11.7233 | 47.2705 | 35.0278 | 46.9215 | 31.7663
2012-10-31 01:05 | 25.9093 | 68.7139 | 56.4553 | 68.3918 | 53.2559 | 54.8146 | 0.006795 | 0.32809 | 0.002229 | 48.2839 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7218 | 16.0585 | 21.4898 | 3.7789 | 11.724 | 47.2241 | 34.9655 | 46.902 | 31.7661
2012-10-31 01:05 | 25.8981 | 68.6951 | 56.4441 | 68.3921 | 53.2836 | 54.8088 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85438 | 13.72 | 11.7221 | 16.0585 | 21.4826 | 3.7785 | 11.7243 | 47.2125 | 34.9615 | 46.9095 | 31.801
2012-10-31 01:05 | 25.9108 | 68.6848 | 56.4607 | 68.4087 | 53.2652 | 54.8169 | 0.006798 | 0.32809 | 0.00223 | 48.2626 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0585 | 21.4552 | 3.7791 | 11.7241 | 47.2296 | 35.0055 | 46.9535 | 31.81
2012-10-31 01:05 | 25.9116 | 68.6971 | 56.477 | 68.4325 | 53.2504 | 54.8187 | 0.006788 | 0.32818 | 0.002228 | 48.3465 | 0.85436 | 13.7197 | 11.7216 | 16.0584 | 21.4921 | 3.7792 | 11.7239 | 47.205 | 34.9849 | 46.9404 | 31.7583
2012-10-31 01:06 | 25.9176 | 68.7337 | 56.4675 | 68.4155 | 53.3031 | 54.8181 | 0.006795 | 0.3281 | 0.002229 | 48.2859 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7218 | 16.0583 | 21.454 | 3.7792 | 11.7241 | 47.2797 | 35.0135 | 46.9615 | 31.8491
2012-10-31 01:06 | 25.9153 | 68.7468 | 56.4652 | 68.4132 | 53.2969 | 54.8146 | 0.006779 | 0.32816 | 0.002225 | 48.4085 | 0.85436 | 13.7195 | 11.7215 | 16.0582 | 21.4557 | 3.7789 | 11.7237 | 47.2911 | 35.0095 | 46.9575 | 31.8412
2012-10-31 01:06 | 25.9206 | 68.7329 | 56.4782 | 68.4185 | 53.2556 | 54.8129 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7215 | 16.0583 | 21.4489 | 3.7788 | 11.7237 | 47.284 | 35.0293 | 46.9696 | 31.8067
2012-10-31 01:06 | 25.9213 | 68.7643 | 56.4518 | 68.3808 | 53.3185 | 54.821 | 0.006785 | 0.32816 | 0.002227 | 48.3657 | 0.85435 | 13.7194 | 11.7212 | 16.0584 | 21.4336 | 3.7794 | 11.7234 | 47.3307 | 35.0182 | 46.9472 | 31.8849
2012-10-31 01:06 | 25.9153 | 68.6816 | 56.4923 | 68.4093 | 53.3047 | 54.8019 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85434 | 13.7191 | 11.7207 | 16.0581 | 21.4517 | 3.778 | 11.7229 | 47.2299 | 35.0406 | 46.9576 | 31.853
2012-10-31 01:06 | 25.9243 | 68.7174 | 56.4974 | 68.403 | 53.3137 | 54.8169 | 0.006779 | 0.32813 | 0.002224 | 48.4042 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.4647 | 3.7791 | 11.7241 | 47.2527 | 35.0327 | 46.9383 | 31.849
2012-10-31 01:06 | 25.9198 | 68.7091 | 56.4813 | 68.4138 | 53.2975 | 54.8152 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85439 | 13.7201 | 11.7223 | 16.0584 | 21.408 | 3.779 | 11.7245 | 47.3011 | 35.0733 | 47.0058 | 31.8895
2012-10-31 01:06 | 25.9281 | 68.7136 | 56.4857 | 68.3876 | 53.3486 | 54.8158 | 0.006788 | 0.32812 | 0.002227 | 48.3379 | 0.85439 | 13.7201 | 11.7224 | 16.0583 | 21.4284 | 3.779 | 11.7246 | 47.2852 | 35.0573 | 46.9592 | 31.9202
2012-10-31 01:06 | 25.9325 | 68.7295 | 56.5095 | 68.4265 | 53.3452 | 54.8227 | 0.006791 | 0.32808 | 0.002228 | 48.3103 | 0.85436 | 13.7197 | 11.7216 | 16.0585 | 21.4247 | 3.7795 | 11.7238 | 47.3048 | 35.0848 | 47.0018 | 31.9205
2012-10-31 01:06 | 25.9325 | 68.7678 | 56.5018 | 68.3997 | 53.3258 | 54.8239 | 0.006791 | 0.32813 | 0.002228 | 48.3187 | 0.85437 | 13.7199 | 11.722 | 16.0585 | 21.4328 | 3.7796 | 11.7242 | 47.335 | 35.069 | 46.9669 | 31.893
2012-10-31 01:06 | 25.9168 | 68.7368 | 56.4861 | 68.4223 | 53.3179 | 54.8285 | 0.006798 | 0.32813 | 0.002231 | 48.2689 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.4291 | 3.7799 | 11.7241 | 47.3077 | 35.057 | 46.9932 | 31.8888
2012-10-31 01:06 | 25.9221 | 68.6884 | 56.4526 | 68.3931 | 53.3426 | 54.803 | 0.006788 | 0.32806 | 0.002227 | 48.3294 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.4063 | 3.7781 | 11.7242 | 47.2821 | 35.0463 | 46.9868 | 31.9363
2012-10-31 01:06 | 25.9258 | 68.7611 | 56.5067 | 68.4505 | 53.3113 | 54.8244 | 0.006795 | 0.32809 | 0.002229 | 48.2839 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7218 | 16.0586 | 21.4501 | 3.7796 | 11.7241 | 47.311 | 35.0566 | 47.0004 | 31.8612
2012-10-31 01:06 | 25.9251 | 68.7527 | 56.4982 | 68.4076 | 53.3495 | 54.8204 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85436 | 13.7198 | 11.7217 | 16.0586 | 21.4695 | 3.7793 | 11.7239 | 47.2832 | 35.0287 | 46.9381 | 31.88
2012-10-31 01:06 | 25.9311 | 68.7626 | 56.5353 | 68.4673 | 53.4138 | 54.814 | 0.006798 | 0.32818 | 0.002231 | 48.2754 | 0.85436 | 13.7195 | 11.7214 | 16.0582 | 21.4675 | 3.7789 | 11.7236 | 47.2951 | 35.0678 | 46.9998 | 31.9463
2012-10-31 01:06 | 25.9221 | 68.7766 | 56.5146 | 68.4353 | 53.4048 | 54.8117 | 0.006801 | 0.32816 | 0.002232 | 48.2519 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0585 | 21.4424 | 3.7787 | 11.7241 | 47.3342 | 35.0722 | 46.9929 | 31.9624
2012-10-31 01:06 | 25.9236 | 68.7167 | 56.5161 | 68.4138 | 53.3441 | 54.8077 | 0.006785 | 0.32819 | 0.002227 | 48.3699 | 0.85442 | 13.7206 | 11.7231 | 16.0584 | 21.4279 | 3.7784 | 11.7253 | 47.2888 | 35.0882 | 46.9859 | 31.9162
2012-10-31 01:06 | 25.9333 | 68.7609 | 56.5336 | 68.4273 | 53.2994 | 54.8244 | 0.006782 | 0.32813 | 0.002225 | 48.3828 | 0.85442 | 13.7205 | 11.723 | 16.0584 | 21.4777 | 3.7796 | 11.7253 | 47.2832 | 35.0559 | 46.9496 | 31.8217
2012-10-31 01:06 | 25.9221 | 68.7344 | 56.5107 | 68.4506 | 53.3037 | 54.8169 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85438 | 13.72 | 11.7222 | 16.0584 | 21.4304 | 3.7791 | 11.7244 | 47.304 | 35.0803 | 47.0202 | 31.8733
2012-10-31 01:06 | 25.9258 | 68.7649 | 56.5261 | 68.4352 | 53.3346 | 54.8198 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.8544 | 13.72 | 11.7224 | 16.058 | 21.4461 | 3.7793 | 11.7246 | 47.3188 | 35.08 | 46.9891 | 31.8885
2012-10-31 01:06 | 25.9273 | 68.7396 | 56.5315 | 68.4558 | 53.3789 | 54.8256 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 0.85441 | 13.7203 | 11.7228 | 16.0583 | 21.4556 | 3.7797 | 11.725 | 47.284 | 35.0759 | 47.0002 | 31.9233
2012-10-31 01:06 | 25.9213 | 68.7413 | 56.5061 | 68.4613 | 53.3301 | 54.8348 | 0.006795 | 0.32816 | 0.00223 | 48.2945 | 0.85447 | 13.7213 | 11.7244 | 16.0583 | 21.4376 | 3.7803 | 11.7266 | 47.3037 | 35.0685 | 47.0237 | 31.8925
2012-10-31 01:06 | 25.9296 | 68.7687 | 56.5299 | 68.4505 | 53.3773 | 54.8233 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.8544 | 13.7204 | 11.7227 | 16.0585 | 21.4299 | 3.7795 | 11.7249 | 47.3388 | 35.1 | 47.0206 | 31.9474
2012-10-31 01:07 | 25.9176 | 68.7452 | 56.5256 | 68.4692 | 53.3731 | 54.8215 | 0.006795 | 0.32812 | 0.00223 | 48.2882 | 0.85442 | 13.7206 | 11.7232 | 16.0584 | 21.4339 | 3.7794 | 11.7254 | 47.3113 | 35.0917 | 47.0353 | 31.9392
2012-10-31 01:07 | 25.9296 | 68.7534 | 56.5338 | 68.4351 | 53.3034 | 54.8111 | 0.006801 | 0.32808 | 0.002231 | 48.2392 | 0.85442 | 13.7207 | 11.7232 | 16.0586 | 21.4379 | 3.7787 | 11.7254 | 47.3155 | 35.0959 | 46.9972 | 31.8655
2012-10-31 01:07 | 25.9258 | 68.7803 | 56.5222 | 68.4237 | 53.3152 | 54.8088 | 0.006788 | 0.32813 | 0.002227 | 48.34 | 0.85442 | 13.7205 | 11.723 | 16.0584 | 21.4341 | 3.7785 | 11.7253 | 47.3462 | 35.0881 | 46.9896 | 31.8811
2012-10-31 01:07 | 25.9228 | 68.8003 | 56.5231 | 68.4168 | 53.3239 | 54.8215 | 0.006795 | 0.3281 | 0.002229 | 48.2859 | 0.85438 | 13.7204 | 11.7225 | 16.0587 | 21.415 | 3.7794 | 11.7247 | 47.3853 | 35.1081 | 47.0018 | 31.9089
2012-10-31 01:07 | 25.9243 | 68.7749 | 56.5168 | 68.4452 | 53.3642 | 54.814 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.4567 | 3.7789 | 11.7242 | 47.3182 | 35.0601 | 46.9885 | 31.9075
2012-10-31 01:07 | 25.9296 | 68.7956 | 56.5415 | 68.4735 | 53.3073 | 54.8198 | 0.006795 | 0.32812 | 0.00223 | 48.2882 | 0.85431 | 13.7188 | 11.7201 | 16.0584 | 21.4098 | 3.7793 | 11.7223 | 47.3858 | 35.1317 | 47.0637 | 31.8975
2012-10-31 01:07 | 25.9363 | 68.8138 | 56.5405 | 68.4648 | 53.3179 | 54.825 | 0.006791 | 0.32813 | 0.002228 | 48.3187 | 0.85428 | 13.7187 | 11.7196 | 16.0587 | 21.4245 | 3.7796 | 11.7219 | 47.3893 | 35.116 | 47.0403 | 31.8934
2012-10-31 01:07 | 25.9303 | 68.7886 | 56.5189 | 68.455 | 53.3197 | 54.8146 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85425 | 13.7181 | 11.7186 | 16.0587 | 21.4306 | 3.7789 | 11.7208 | 47.358 | 35.0883 | 47.0244 | 31.8891
2012-10-31 01:07 | 25.9385 | 68.816 | 56.531 | 68.5054 | 53.3357 | 54.8117 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85427 | 13.7182 | 11.719 | 16.0585 | 21.4749 | 3.7787 | 11.7212 | 47.3411 | 35.0561 | 47.0305 | 31.8608
2012-10-31 01:07 | 25.9311 | 68.8124 | 56.5159 | 68.4788 | 53.3244 | 54.8181 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85431 | 13.719 | 11.7203 | 16.0586 | 21.4354 | 3.7792 | 11.7225 | 47.377 | 35.0805 | 47.0434 | 31.889
2012-10-31 01:07 | 25.9393 | 68.8321 | 56.5318 | 68.4602 | 53.3559 | 54.8094 | 0.006801 | 0.32812 | 0.002232 | 48.2456 | 0.85434 | 13.7193 | 11.7209 | 16.0583 | 21.4636 | 3.7786 | 11.7232 | 47.3685 | 35.0682 | 46.9966 | 31.8923
2012-10-31 01:07 | 25.9348 | 68.8276 | 56.5234 | 68.4825 | 53.3009 | 54.8319 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 0.85435 | 13.7194 | 11.7211 | 16.0583 | 21.423 | 3.7801 | 11.7234 | 47.4046 | 35.1004 | 47.0595 | 31.8779
2012-10-31 01:07 | 25.934 | 68.7961 | 56.542 | 68.4779 | 53.3428 | 54.8227 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85441 | 13.7205 | 11.7229 | 16.0586 | 21.4343 | 3.7795 | 11.7252 | 47.3618 | 35.1077 | 47.0436 | 31.9085
2012-10-31 01:07 | 25.9393 | 68.8206 | 56.5124 | 68.4717 | 53.3637 | 54.8169 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85439 | 13.7204 | 11.7226 | 16.0587 | 21.4717 | 3.7791 | 11.7249 | 47.3489 | 35.0407 | 47 | 31.892
2012-10-31 01:07 | 25.9333 | 68.8108 | 56.5219 | 68.4695 | 53.4043 | 54.8221 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85435 | 13.7198 | 11.7214 | 16.0588 | 21.4255 | 3.7794 | 11.7237 | 47.3853 | 35.0964 | 47.044 | 31.9788
2012-10-31 01:07 | 25.9273 | 68.7856 | 56.5237 | 68.4597 | 53.3634 | 54.8135 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85419 | 13.7172 | 11.7172 | 16.0587 | 21.4155 | 3.7788 | 11.7194 | 47.3701 | 35.1082 | 47.0442 | 31.9479
2012-10-31 01:07 | 25.937 | 68.7953 | 56.5489 | 68.5077 | 53.3614 | 54.8221 | 0.006795 | 0.3281 | 0.002229 | 48.2859 | 0.85427 | 13.718 | 11.7189 | 16.0582 | 21.4292 | 3.7794 | 11.7211 | 47.3661 | 35.1197 | 47.0785 | 31.9322
2012-10-31 01:07 | 25.9385 | 68.8198 | 56.5427 | 68.4862 | 53.3901 | 54.8146 | 0.006798 | 0.32808 | 0.00223 | 48.2605 | 0.85427 | 13.7187 | 11.7195 | 16.0589 | 21.4428 | 3.7789 | 11.7217 | 47.377 | 35.0999 | 47.0434 | 31.9473
2012-10-31 01:07 | 25.9266 | 68.7926 | 56.5191 | 68.4628 | 53.3627 | 54.8146 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85436 | 13.7198 | 11.7216 | 16.0586 | 21.4469 | 3.7789 | 11.7238 | 47.3457 | 35.0722 | 47.0159 | 31.9158
2012-10-31 01:08 | 25.937 | 68.8145 | 56.5605 | 68.477 | 53.2797 | 54.8244 | 0.006795 | 0.32815 | 0.00223 | 48.2924 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7222 | 16.0585 | 21.4172 | 3.7796 | 11.7244 | 47.3973 | 35.1433 | 47.0598 | 31.8625
2012-10-31 01:08 | 25.9325 | 68.7831 | 56.5599 | 68.4917 | 53.3025 | 54.8169 | 0.006776 | 0.32812 | 0.002223 | 48.4236 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0586 | 21.4408 | 3.7791 | 11.7241 | 47.3423 | 35.1191 | 47.0509 | 31.8617
2012-10-31 01:08 | 25.9258 | 68.7994 | 56.53 | 68.4812 | 53.3035 | 54.8169 | 0.006788 | 0.32819 | 0.002228 | 48.3486 | 0.85435 | 13.7196 | 11.7214 | 16.0586 | 21.4261 | 3.7791 | 11.7236 | 47.3733 | 35.1039 | 47.0551 | 31.8774
2012-10-31 01:08 | 25.9303 | 68.8384 | 56.5383 | 68.5087 | 53.308 | 54.8198 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.8543 | 13.7188 | 11.7199 | 16.0586 | 21.4025 | 3.7793 | 11.7222 | 47.4359 | 35.1358 | 47.1062 | 31.9055
2012-10-31 01:08 | 25.9273 | 68.8508 | 56.4811 | 68.4865 | 53.3206 | 54.8129 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 0.85424 | 13.718 | 11.7185 | 16.0587 | 21.3513 | 3.7788 | 11.7207 | 47.4995 | 35.1298 | 47.1352 | 31.9693
2012-10-31 01:08 | 25.934 | 68.8268 | 56.4916 | 68.4932 | 53.2962 | 54.8221 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85429 | 13.7188 | 11.7198 | 16.0587 | 21.366 | 3.7794 | 11.722 | 47.4608 | 35.1256 | 47.1272 | 31.9302
2012-10-31 01:08 | 25.9355 | 68.8321 | 56.5009 | 68.5292 | 53.2666 | 54.8163 | 0.006801 | 0.3281 | 0.002231 | 48.2433 | 0.85429 | 13.7187 | 11.7198 | 16.0586 | 21.4157 | 3.779 | 11.722 | 47.4164 | 35.0852 | 47.1135 | 31.8509
2012-10-31 01:08 | 25.9303 | 68.8308 | 56.5228 | 68.4742 | 53.2458 | 54.8343 | 0.006795 | 0.32809 | 0.002229 | 48.2839 | 0.85435 | 13.7197 | 11.7214 | 16.0587 | 21.4025 | 3.7803 | 11.7236 | 47.4283 | 35.1203 | 47.0717 | 31.8433
2012-10-31 01:08 | 25.9348 | 68.8583 | 56.4963 | 68.4979 | 53.3203 | 54.8239 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85435 | 13.7196 | 11.7213 | 16.0586 | 21.3989 | 3.7796 | 11.7236 | 47.4594 | 35.0974 | 47.099 | 31.9214
2012-10-31 01:08 | 25.9303 | 68.8346 | 56.5267 | 68.5164 | 53.3586 | 54.8169 | 0.006801 | 0.32812 | 0.002232 | 48.2456 | 0.85434 | 13.7196 | 11.7211 | 16.0587 | 21.4506 | 3.7791 | 11.7234 | 47.384 | 35.0761 | 47.0658 | 31.908
2012-10-31 01:08 | 25.9228 | 68.8233 | 56.5114 | 68.4782 | 53.3044 | 54.8181 | 0.006776 | 0.32809 | 0.002223 | 48.4193 | 0.85433 | 13.7192 | 11.7208 | 16.0584 | 21.419 | 3.7792 | 11.723 | 47.4043 | 35.0924 | 47.0592 | 31.8854
2012-10-31 01:08 | 25.9273 | 68.8201 | 56.5353 | 68.521 | 53.3167 | 54.814 | 0.006782 | 0.32797 | 0.002224 | 48.3593 | 0.85432 | 13.719 | 11.7204 | 16.0584 | 21.4396 | 3.7789 | 11.7226 | 47.3805 | 35.0957 | 47.0814 | 31.8771
2012-10-31 01:08 | 25.9191 | 68.8234 | 56.5233 | 68.4668 | 53.3863 | 54.8273 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85435 | 13.7194 | 11.7211 | 16.0583 | 21.4194 | 3.7798 | 11.7233 | 47.404 | 35.1039 | 47.0474 | 31.9669
2012-10-31 01:08 | 25.9363 | 68.8789 | 56.5327 | 68.5032 | 53.3529 | 54.8129 | 0.006795 | 0.32808 | 0.002229 | 48.2818 | 0.85437 | 13.7196 | 11.7216 | 16.0582 | 21.4406 | 3.7788 | 11.7238 | 47.4383 | 35.0921 | 47.0626 | 31.9123
2012-10-31 01:08 | 25.9176 | 68.8181 | 56.4869 | 68.5535 | 53.377 | 54.8135 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85435 | 13.7197 | 11.7214 | 16.0587 | 21.4058 | 3.7788 | 11.7237 | 47.4123 | 35.0811 | 47.1477 | 31.9712
2012-10-31 01:08 | 25.9228 | 68.8961 | 56.5231 | 68.5089 | 53.3822 | 54.8221 | 0.006779 | 0.32809 | 0.002224 | 48.3978 | 0.85435 | 13.7197 | 11.7215 | 16.0586 | 21.399 | 3.7794 | 11.7237 | 47.4971 | 35.1241 | 47.1099 | 31.9832
2012-10-31 01:08 | 25.9281 | 68.8516 | 56.5439 | 68.5257 | 53.4069 | 54.8239 | 0.006773 | 0.32808 | 0.002222 | 48.4387 | 0.85435 | 13.7197 | 11.7214 | 16.0587 | 21.4203 | 3.7796 | 11.7236 | 47.4313 | 35.1236 | 47.1054 | 31.9866
2012-10-31 01:08 | 25.9168 | 68.8594 | 56.5248 | 68.545 | 53.3801 | 54.8181 | 0.006782 | 0.32808 | 0.002225 | 48.3744 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7236 | 16.0585 | 21.3849 | 3.7792 | 11.7258 | 47.4745 | 35.1399 | 47.1601 | 31.9952
2012-10-31 01:08 | 25.9146 | 68.8687 | 56.5265 | 68.516 | 53.3468 | 54.803 | 0.006776 | 0.32808 | 0.002223 | 48.4172 | 0.85439 | 13.72 | 11.7223 | 16.0582 | 21.3827 | 3.7781 | 11.7245 | 47.486 | 35.1438 | 47.1333 | 31.9641
2012-10-31 01:08 | 25.9093 | 68.8519 | 56.4979 | 68.5222 | 53.3726 | 54.8267 | 0.006785 | 0.32813 | 0.002226 | 48.3614 | 0.8544 | 13.7205 | 11.7228 | 16.0585 | 21.3935 | 3.7798 | 11.725 | 47.4584 | 35.1044 | 47.1287 | 31.9791
2012-10-31 01:08 | 25.9101 | 68.8834 | 56.5375 | 68.4655 | 53.3539 | 54.8204 | 0.006788 | 0.32815 | 0.002227 | 48.3422 | 0.85443 | 13.7209 | 11.7236 | 16.0585 | 21.3983 | 3.7793 | 11.7258 | 47.4851 | 35.1392 | 47.0672 | 31.9556
2012-10-31 01:09 | 25.9138 | 68.9024 | 56.5373 | 68.4807 | 53.3848 | 54.8279 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7222 | 16.0586 | 21.3779 | 3.7798 | 11.7244 | 47.5245 | 35.1594 | 47.1028 | 32.0069
2012-10-31 01:09 | 25.9034 | 68.8307 | 56.5308 | 68.4971 | 53.3511 | 54.8221 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85434 | 13.7195 | 11.7212 | 16.0586 | 21.3434 | 3.7794 | 11.7234 | 47.4873 | 35.1874 | 47.1537 | 32.0077
2012-10-31 01:09 | 25.9019 | 68.8867 | 56.5564 | 68.4995 | 53.3768 | 54.8187 | 0.006779 | 0.32809 | 0.002224 | 48.3978 | 0.85435 | 13.7196 | 11.7213 | 16.0585 | 21.358 | 3.7792 | 11.7235 | 47.5287 | 35.1984 | 47.1415 | 32.0188
2012-10-31 01:09 | 25.8959 | 68.8309 | 56.5001 | 68.4973 | 53.4292 | 54.8221 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85434 | 13.7196 | 11.7211 | 16.0587 | 21.3721 | 3.7794 | 11.7234 | 47.4588 | 35.128 | 47.1252 | 32.0571
2012-10-31 01:09 | 25.9034 | 68.8652 | 56.5541 | 68.5201 | 53.4522 | 54.8343 | 0.006795 | 0.32816 | 0.00223 | 48.2945 | 0.85434 | 13.7194 | 11.721 | 16.0585 | 21.3555 | 3.7803 | 11.7232 | 47.5097 | 35.1986 | 47.1646 | 32.0967
2012-10-31 01:09 | 25.8996 | 68.8729 | 56.5658 | 68.501 | 53.4484 | 54.8163 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85433 | 13.7191 | 11.7206 | 16.0584 | 21.3356 | 3.779 | 11.7228 | 47.5373 | 35.2302 | 47.1654 | 32.1128
2012-10-31 01:09 | 25.9004 | 68.8775 | 56.5782 | 68.5248 | 53.3987 | 54.8227 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85436 | 13.7194 | 11.7213 | 16.0582 | 21.4087 | 3.7795 | 11.7235 | 47.4688 | 35.1695 | 47.1161 | 31.99
2012-10-31 01:09 | 25.9034 | 68.869 | 56.5812 | 68.5431 | 53.3861 | 54.8181 | 0.006791 | 0.32812 | 0.002228 | 48.3166 | 0.85435 | 13.7195 | 11.7213 | 16.0584 | 21.3916 | 3.7792 | 11.7235 | 47.4774 | 35.1896 | 47.1515 | 31.9945
2012-10-31 01:09 | 25.9071 | 68.8421 | 56.5849 | 68.543 | 53.3704 | 54.8106 | 0.006798 | 0.32812 | 0.002231 | 48.2668 | 0.8544 | 13.7202 | 11.7225 | 16.0583 | 21.3752 | 3.7786 | 11.7247 | 47.4669 | 35.2097 | 47.1678 | 31.9952
2012-10-31 01:09 | 25.8944 | 68.8332 | 56.5373 | 68.5226 | 53.4043 | 54.81 | 0.006807 | 0.32819 | 0.002234 | 48.2136 | 0.85438 | 13.7201 | 11.7222 | 16.0585 | 21.3826 | 3.7786 | 11.7244 | 47.4506 | 35.1547 | 47.14 | 32.0217
2012-10-31 01:09 | 25.8966 | 68.9044 | 56.5783 | 68.5325 | 53.4299 | 54.8169 | 0.006798 | 0.32816 | 0.002231 | 48.2732 | 0.85432 | 13.7191 | 11.7205 | 16.0586 | 21.3848 | 3.7791 | 11.7227 | 47.5196 | 35.1935 | 47.1477 | 32.0451
2012-10-31 01:09 | 25.8891 | 68.8701 | 56.563 | 68.4905 | 53.4651 | 54.8123 | 0.006785 | 0.32816 | 0.002227 | 48.3657 | 0.85433 | 13.7194 | 11.7209 | 16.0586 | 21.3653 | 3.7788 | 11.7232 | 47.5048 | 35.1977 | 47.1252 | 32.0998
2012-10-31 01:09 | 25.8966 | 68.8737 | 56.617 | 68.5479 | 53.4493 | 54.8135 | 0.006788 | 0.32808 | 0.002227 | 48.3316 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7218 | 16.0585 | 21.3808 | 3.7788 | 11.7241 | 47.4929 | 35.2362 | 47.1671 | 32.0685
2012-10-31 01:09 | 25.8884 | 68.8655 | 56.574 | 68.5512 | 53.4761 | 54.8244 | 0.00676 | 0.32815 | 0.002218 | 48.5425 | 0.85436 | 13.7198 | 11.7217 | 16.0585 | 21.3686 | 3.7796 | 11.7239 | 47.4969 | 35.2054 | 47.1826 | 32.1075
2012-10-31 01:09 | 25.8966 | 68.8967 | 56.5628 | 68.5095 | 53.461 | 54.8192 | 0.006776 | 0.32808 | 0.002223 | 48.4172 | 0.85439 | 13.7205 | 11.7227 | 16.0588 | 21.3607 | 3.7792 | 11.725 | 47.536 | 35.2021 | 47.1488 | 32.1003
2012-10-31 01:09 | 25.8876 | 68.8686 | 56.6352 | 68.5695 | 53.4831 | 54.8146 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 0.85434 | 13.7198 | 11.7214 | 16.0589 | 21.3517 | 3.7789 | 11.7236 | 47.5169 | 35.2835 | 47.2178 | 32.1314
2012-10-31 01:09 | 25.8876 | 68.8839 | 56.6429 | 68.5312 | 53.4947 | 54.8267 | 0.006779 | 0.3281 | 0.002224 | 48.3999 | 0.85432 | 13.7192 | 11.7206 | 16.0586 | 21.3919 | 3.7798 | 11.7228 | 47.492 | 35.251 | 47.1393 | 32.1028
2012-10-31 01:09 | 25.8884 | 68.8579 | 56.6243 | 68.5665 | 53.4761 | 54.8077 | 0.006769 | 0.32809 | 0.002221 | 48.4693 | 0.8543 | 13.7188 | 11.72 | 16.0586 | 21.3967 | 3.7784 | 11.7222 | 47.4612 | 35.2276 | 47.1698 | 32.0794
2012-10-31 01:09 | 25.8862 | 68.8212 | 56.6299 | 68.5375 | 53.4622 | 54.821 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 0.85435 | 13.7194 | 11.7212 | 16.0583 | 21.4065 | 3.7794 | 11.7235 | 47.4147 | 35.2234 | 47.131 | 32.0557
2012-10-31 01:09 | 25.8921 | 68.8654 | 56.6048 | 68.505 | 53.5109 | 54.8181 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7214 | 16.0584 | 21.3843 | 3.7792 | 11.7237 | 47.4811 | 35.2205 | 47.1207 | 32.1266
2012-10-31 01:09 | 25.8817 | 68.8282 | 56.6332 | 68.5406 | 53.4422 | 54.8187 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0585 | 21.3498 | 3.7792 | 11.7241 | 47.4784 | 35.2834 | 47.1908 | 32.0924
2012-10-31 01:09 | 25.8921 | 68.9344 | 56.597 | 68.5549 | 53.4448 | 54.8117 | 0.006773 | 0.32805 | 0.002222 | 48.4344 | 0.85431 | 13.719 | 11.7203 | 16.0586 | 21.3562 | 3.7787 | 11.7226 | 47.5782 | 35.2408 | 47.1987 | 32.0886
2012-10-31 01:09 | 25.8936 | 68.8784 | 56.6024 | 68.541 | 53.4269 | 54.8169 | 0.006798 | 0.32808 | 0.00223 | 48.2605 | 0.85432 | 13.7193 | 11.7207 | 16.0587 | 21.3577 | 3.7791 | 11.723 | 47.5207 | 35.2447 | 47.1833 | 32.0692
2012-10-31 01:10 | 25.8914 | 68.8915 | 56.6273 | 68.5465 | 53.4324 | 54.821 | 0.006795 | 0.32806 | 0.002229 | 48.2796 | 0.85432 | 13.7193 | 11.7207 | 16.0587 | 21.3475 | 3.7794 | 11.7229 | 47.544 | 35.2798 | 47.199 | 32.0849
2012-10-31 01:10 | 25.8899 | 68.8517 | 56.5755 | 68.5603 | 53.4387 | 54.8181 | 0.006773 | 0.32809 | 0.002222 | 48.4407 | 0.85433 | 13.7193 | 11.7208 | 16.0585 | 21.346 | 3.7792 | 11.723 | 47.5057 | 35.2295 | 47.2143 | 32.0927
2012-10-31 01:10 | 25.8869 | 68.887 | 56.5647 | 68.5075 | 53.3813 | 54.8227 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85433 | 13.7195 | 11.7209 | 16.0588 | 21.331 | 3.7795 | 11.7232 | 47.556 | 35.2337 | 47.1765 | 32.0503
2012-10-31 01:10 | 25.8981 | 68.8714 | 56.5798 | 68.534 | 53.373 | 54.825 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85427 | 13.7184 | 11.7192 | 16.0587 | 21.3823 | 3.7796 | 11.7214 | 47.4891 | 35.1975 | 47.1517 | 31.9907
2012-10-31 01:10 | 25.8959 | 68.8654 | 56.6318 | 68.528 | 53.3669 | 54.8198 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85422 | 13.7176 | 11.7179 | 16.0585 | 21.3801 | 3.7793 | 11.7201 | 47.4853 | 35.2517 | 47.1479 | 31.9868
2012-10-31 01:10 | 25.9019 | 68.856 | 56.5681 | 68.5608 | 53.4274 | 54.8163 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85421 | 13.7175 | 11.7176 | 16.0587 | 21.3901 | 3.779 | 11.7198 | 47.4659 | 35.178 | 47.1707 | 32.0373
2012-10-31 01:10 | 25.8929 | 68.8777 | 56.563 | 68.5518 | 53.4456 | 54.8158 | 0.006785 | 0.32808 | 0.002226 | 48.353 | 0.85418 | 13.7171 | 11.7169 | 16.0587 | 21.3651 | 3.779 | 11.7191 | 47.5126 | 35.1979 | 47.1867 | 32.0805
2012-10-31 01:10 | 25.8981 | 68.8637 | 56.6379 | 68.5647 | 53.4275 | 54.8244 | 0.006776 | 0.32809 | 0.002223 | 48.4193 | 0.85433 | 13.7192 | 11.7208 | 16.0584 | 21.3502 | 3.7796 | 11.723 | 47.5135 | 35.2877 | 47.2145 | 32.0773
2012-10-31 01:10 | 25.9079 | 68.8965 | 56.5973 | 68.5668 | 53.4528 | 54.8175 | 0.006798 | 0.32818 | 0.002231 | 48.2754 | 0.85427 | 13.7186 | 11.7194 | 16.0589 | 21.3801 | 3.7791 | 11.7216 | 47.5164 | 35.2172 | 47.1867 | 32.0727
2012-10-31 01:10 | 25.9026 | 68.8759 | 56.6308 | 68.5423 | 53.4864 | 54.825 | 0.006776 | 0.32809 | 0.002223 | 48.4193 | 0.8543 | 13.7188 | 11.72 | 16.0584 | 21.3748 | 3.7796 | 11.7222 | 47.5011 | 35.256 | 47.1675 | 32.1116
2012-10-31 01:10 | 25.9086 | 68.8666 | 56.6097 | 68.5215 | 53.4691 | 54.821 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 0.85424 | 13.7182 | 11.7187 | 16.0589 | 21.3647 | 3.7794 | 11.7209 | 47.5019 | 35.245 | 47.1568 | 32.1044
2012-10-31 01:10 | 25.9071 | 68.8804 | 56.643 | 68.5162 | 53.4131 | 54.8267 | 0.006782 | 0.32806 | 0.002225 | 48.3722 | 0.85419 | 13.7171 | 11.7171 | 16.0586 | 21.3913 | 3.7798 | 11.7193 | 47.4891 | 35.2517 | 47.1249 | 32.0218
2012-10-31 01:10 | 25.9168 | 68.8671 | 56.6527 | 68.5527 | 53.3762 | 54.8163 | 0.006785 | 0.32809 | 0.002226 | 48.355 | 0.85425 | 13.718 | 11.7186 | 16.0586 | 21.3849 | 3.779 | 11.7208 | 47.4822 | 35.2678 | 47.1678 | 31.9913
2012-10-31 01:10 | 25.9161 | 68.9124 | 56.6094 | 68.5482 | 53.3871 | 54.8215 | 0.006795 | 0.3281 | 0.002229 | 48.2859 | 0.85427 | 13.7182 | 11.719 | 16.0585 | 21.3722 | 3.7794 | 11.7212 | 47.5402 | 35.2372 | 47.176 | 32.0149
2012-10-31 01:10 | 25.9116 | 68.8772 | 56.6204 | 68.5552 | 53.3438 | 54.8221 | 0.006776 | 0.32813 | 0.002223 | 48.4256 | 0.85426 | 13.7184 | 11.7191 | 16.0588 | 21.3998 | 3.7794 | 11.7213 | 47.4774 | 35.2206 | 47.1554 | 31.944
2012-10-31 01:10 | 25.9176 | 68.8832 | 56.576 | 68.5727 | 53.4353 | 54.8239 | 0.006785 | 0.3281 | 0.002226 | 48.3571 | 0.85429 | 13.7188 | 11.7198 | 16.0588 | 21.3938 | 3.7796 | 11.722 | 47.4894 | 35.1822 | 47.1789 | 32.0415
2012-10-31 01:10 | 25.9161 | 68.9086 | 56.5939 | 68.5558 | 53.4144 | 54.8204 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85432 | 13.7193 | 11.7207 | 16.0587 | 21.4244 | 3.7793 | 11.7229 | 47.4842 | 35.1695 | 47.1314 | 31.99
2012-10-31 01:10 | 25.9206 | 68.8977 | 56.6023 | 68.568 | 53.415 | 54.8117 | 0.006785 | 0.32803 | 0.002226 | 48.3465 | 0.85435 | 13.7197 | 11.7214 | 16.0586 | 21.4249 | 3.7787 | 11.7236 | 47.4728 | 35.1774 | 47.1431 | 31.9901
2012-10-31 01:10 | 25.9176 | 68.8756 | 56.576 | 68.5612 | 53.4392 | 54.8013 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85434 | 13.7193 | 11.721 | 16.0584 | 21.3898 | 3.778 | 11.7232 | 47.4858 | 35.1862 | 47.1714 | 32.0494
2012-10-31 01:10 | 25.9191 | 68.8656 | 56.6163 | 68.578 | 53.3979 | 54.8239 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.4113 | 3.7796 | 11.7241 | 47.4543 | 35.205 | 47.1667 | 31.9866
2012-10-31 01:10 | 25.9198 | 68.9161 | 56.6131 | 68.5711 | 53.422 | 54.8071 | 0.006776 | 0.32805 | 0.002223 | 48.4129 | 0.85434 | 13.7192 | 11.7208 | 16.0583 | 21.4 | 3.7784 | 11.7231 | 47.5161 | 35.2131 | 47.1711 | 32.022
2012-10-31 01:10 | 25.9206 | 68.9092 | 56.6139 | 68.5527 | 53.4266 | 54.8158 | 0.006779 | 0.32805 | 0.002224 | 48.3915 | 0.85439 | 13.72 | 11.7222 | 16.0583 | 21.4048 | 3.779 | 11.7244 | 47.5044 | 35.2091 | 47.1479 | 32.0218
2012-10-31 01:10 | 25.9161 | 68.9009 | 56.5706 | 68.5827 | 53.391 | 54.8187 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85437 | 13.72 | 11.722 | 16.0585 | 21.3842 | 3.7792 | 11.7242 | 47.5167 | 35.1864 | 47.1985 | 32.0068
2012-10-31 01:11 | 25.9236 | 68.8777 | 56.6363 | 68.5557 | 53.4063 | 54.8285 | 0.006773 | 0.32805 | 0.002222 | 48.4344 | 0.85435 | 13.7194 | 11.7212 | 16.0584 | 21.3998 | 3.7799 | 11.7234 | 47.4779 | 35.2365 | 47.1559 | 32.0065
2012-10-31 01:11 | 25.9176 | 68.8526 | 56.5838 | 68.5343 | 53.3653 | 54.8163 | 0.006773 | 0.328 | 0.002222 | 48.4279 | 0.85438 | 13.7197 | 11.7218 | 16.0581 | 21.3938 | 3.779 | 11.724 | 47.4588 | 35.19 | 47.1405 | 31.9715
2012-10-31 01:11 | 25.9288 | 68.8829 | 56.6027 | 68.5762 | 53.3843 | 54.8227 | 0.006798 | 0.32803 | 0.00223 | 48.254 | 0.85434 | 13.7194 | 11.721 | 16.0584 | 21.421 | 3.7795 | 11.7233 | 47.4619 | 35.1817 | 47.1552 | 31.9633
2012-10-31 01:11 | 25.9273 | 68.8776 | 56.5896 | 68.5786 | 53.4061 | 54.8256 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85414 | 13.7164 | 11.7157 | 16.0587 | 21.3914 | 3.7797 | 11.7179 | 47.4862 | 35.1982 | 47.1872 | 32.0147
2012-10-31 01:11 | 25.9243 | 68.8938 | 56.6137 | 68.5525 | 53.4031 | 54.8129 | 0.006776 | 0.32806 | 0.002223 | 48.415 | 0.85416 | 13.7167 | 11.7163 | 16.0586 | 21.3764 | 3.7788 | 11.7185 | 47.5174 | 35.2373 | 47.1761 | 32.0267
2012-10-31 01:11 | 25.9251 | 68.8754 | 56.6184 | 68.584 | 53.4389 | 54.8204 | 0.006788 | 0.32805 | 0.002227 | 48.3273 | 0.85423 | 13.7176 | 11.7179 | 16.0585 | 21.3973 | 3.7793 | 11.7201 | 47.4781 | 35.2211 | 47.1867 | 32.0416
2012-10-31 01:11 | 25.9221 | 68.9031 | 56.6154 | 68.581 | 53.4476 | 54.8227 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85422 | 13.7174 | 11.7176 | 16.0584 | 21.3702 | 3.7795 | 11.7199 | 47.5329 | 35.2452 | 47.2108 | 32.0774
2012-10-31 01:11 | 25.9213 | 68.8831 | 56.6224 | 68.561 | 53.4507 | 54.8169 | 0.006788 | 0.3281 | 0.002227 | 48.3357 | 0.85423 | 13.7178 | 11.7182 | 16.0587 | 21.4336 | 3.7791 | 11.7204 | 47.4495 | 35.1888 | 47.1274 | 32.0171
2012-10-31 01:11 | 25.9236 | 68.9007 | 56.5898 | 68.5557 | 53.5035 | 54.8244 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.85429 | 13.7187 | 11.7198 | 16.0586 | 21.3636 | 3.7796 | 11.722 | 47.5371 | 35.2262 | 47.1921 | 32.1399
2012-10-31 01:11 | 25.9198 | 68.8931 | 56.648 | 68.5787 | 53.4725 | 54.8152 | 0.006782 | 0.32812 | 0.002225 | 48.3807 | 0.85432 | 13.719 | 11.7203 | 16.0585 | 21.3839 | 3.779 | 11.7226 | 47.5092 | 35.2641 | 47.1948 | 32.0886
2012-10-31 01:11 | 25.9191 | 68.8809 | 56.6124 | 68.5857 | 53.4601 | 54.8169 | 0.006779 | 0.32806 | 0.002224 | 48.3936 | 0.85437 | 13.7198 | 11.7217 | 16.0585 | 21.3872 | 3.7791 | 11.724 | 47.4937 | 35.2252 | 47.1985 | 32.0729
2012-10-31 01:11 | 25.9228 | 68.8999 | 56.6355 | 68.5625 | 53.4561 | 54.8181 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85438 | 13.7202 | 11.7224 | 16.0586 | 21.3909 | 3.7792 | 11.7246 | 47.509 | 35.2446 | 47.1716 | 32.0652
2012-10-31 01:11 | 25.9228 | 68.8846 | 56.6394 | 68.5319 | 53.4599 | 54.8204 | 0.006779 | 0.32803 | 0.002224 | 48.3893 | 0.85434 | 13.7194 | 11.7211 | 16.0584 | 21.3468 | 3.7793 | 11.7233 | 47.5378 | 35.2926 | 47.1851 | 32.1131
2012-10-31 01:11 | 25.9198 | 68.8893 | 56.6015 | 68.5672 | 53.5153 | 54.8187 | 0.006776 | 0.32802 | 0.002223 | 48.4086 | 0.85432 | 13.7192 | 11.7206 | 16.0585 | 21.3558 | 3.7792 | 11.7228 | 47.5335 | 35.2457 | 47.2114 | 32.1595
2012-10-31 01:11 | 25.9191 | 68.8886 | 56.6434 | 68.5627 | 53.4562 | 54.8135 | 0.006788 | 0.32796 | 0.002226 | 48.3145 | 0.85436 | 13.7196 | 11.7215 | 16.0582 | 21.3431 | 3.7788 | 11.7237 | 47.5455 | 35.3003 | 47.2196 | 32.1131
2012-10-31 01:11 | 25.9236 | 68.8931 | 56.5975 | 68.5749 | 53.4685 | 54.8227 | 0.006773 | 0.32796 | 0.002221 | 48.4215 | 0.85439 | 13.7199 | 11.7222 | 16.0582 | 21.3636 | 3.7795 | 11.7244 | 47.5295 | 35.2339 | 47.2113 | 32.1049
2012-10-31 01:11 | 25.9243 | 68.9206 | 56.6176 | 68.5909 | 53.4692 | 54.8215 | 0.006779 | 0.32808 | 0.002224 | 48.3958 | 0.85441 | 13.7203 | 11.7228 | 16.0581 | 21.3523 | 3.7794 | 11.725 | 47.5683 | 35.2653 | 47.2386 | 32.1169
2012-10-31 01:11 | 25.9228 | 68.9076 | 56.6355 | 68.6124 | 53.4677 | 54.8111 | 0.006782 | 0.32803 | 0.002225 | 48.3679 | 0.85437 | 13.7197 | 11.7218 | 16.0582 | 21.3307 | 3.7787 | 11.724 | 47.5769 | 35.3048 | 47.2817 | 32.137
2012-10-31 01:11 | 25.9191 | 68.8732 | 56.6318 | 68.5934 | 53.4096 | 54.8204 | 0.006788 | 0.32809 | 0.002227 | 48.3337 | 0.85436 | 13.7197 | 11.7216 | 16.0585 | 21.3471 | 3.7793 | 11.7238 | 47.5261 | 35.2847 | 47.2463 | 32.0625
2012-10-31 01:11 | 25.9325 | 68.9365 | 56.5909 | 68.5607 | 53.4463 | 54.8163 | 0.006776 | 0.32808 | 0.002223 | 48.4172 | 0.85436 | 13.7198 | 11.7216 | 16.0585 | 21.3525 | 3.779 | 11.7239 | 47.584 | 35.2384 | 47.2082 | 32.0938
2012-10-31 01:11 | 25.9303 | 68.9228 | 56.6352 | 68.5854 | 53.4013 | 54.8192 | 0.006791 | 0.32805 | 0.002228 | 48.306 | 0.85437 | 13.7199 | 11.7219 | 16.0584 | 21.3503 | 3.7792 | 11.7241 | 47.5725 | 35.2849 | 47.2351 | 32.051
2012-10-31 01:11 | 25.9266 | 68.9076 | 56.6199 | 68.574 | 53.456 | 54.8192 | 0.006795 | 0.32805 | 0.002229 | 48.2776 | 0.85433 | 13.7192 | 11.7208 | 16.0583 | 21.3145 | 3.7792 | 11.723 | 47.5931 | 35.3054 | 47.2595 | 32.1415
2012-10-31 01:12 | 25.9288 | 68.9059 | 56.6105 | 68.5724 | 53.4698 | 54.8204 | 0.006791 | 0.3281 | 0.002228 | 48.3144 | 0.85433 | 13.7191 | 11.7207 | 16.0582 | 21.3648 | 3.7793 | 11.7229 | 47.5411 | 35.2457 | 47.2076 | 32.105
2012-10-31 01:12 | 25.9251 | 68.9061 | 56.6184 | 68.5879 | 53.4156 | 54.8152 | 0.006785 | 0.32818 | 0.002227 | 48.3679 | 0.8543 | 13.7188 | 11.7199 | 16.0585 | 21.3531 | 3.779 | 11.7222 | 47.553 | 35.2653 | 47.2348 | 32.0625
2012-10-31 01:12 | 25.9288 | 68.9174 | 56.6221 | 68.5877 | 53.4465 | 54.8239 | 0.006782 | 0.32816 | 0.002226 | 48.3871 | 0.85428 | 13.7184 | 11.7194 | 16.0585 | 21.3448 | 3.7796 | 11.7216 | 47.5726 | 35.2773 | 47.2429 | 32.1017
2012-10-31 01:12 | 25.9318 | 68.9396 | 56.6135 | 68.5485 | 53.4456 | 54.8487 | 0.006798 | 0.32815 | 0.002231 | 48.2711 | 0.96791 | 15.5268 | 15.0286 | 16.0415 | 21.3799 | 3.7813 | 15.0308 | 47.5597 | 35.2336 | 47.1686 | 32.0657
2012-10-31 01:12 | 25.9288 | 68.9634 | 56.6454 | 68.6222 | 53.3921 | 54.977 | 0.006798 | 0.3281 | 0.00223 | 48.2646 | 1.0318 | 16.543 | 17.0697 | 16.0325 | 21.3568 | 3.7901 | 17.072 | 47.6066 | 35.2886 | 47.2654 | 32.0353
2012-10-31 01:12 | 25.9355 | 69.1273 | 56.7257 | 68.5829 | 53.4415 | 55.0013 | 0.006801 | 0.32812 | 0.002232 | 48.2456 | 1.0318 | 16.5427 | 17.0691 | 16.0326 | 21.3675 | 3.7918 | 17.0714 | 47.7598 | 35.3582 | 47.2154 | 32.074
2012-10-31 01:12 | 25.9296 | 69.2326 | 56.7043 | 68.6039 | 53.4434 | 55.0175 | 0.006795 | 0.32813 | 0.00223 | 48.2902 | 1.0319 | 16.5434 | 17.0707 | 16.0323 | 21.3576 | 3.7929 | 17.073 | 47.875 | 35.3467 | 47.2463 | 32.0858
2012-10-31 01:12 | 25.9281 | 69.3575 | 56.7726 | 68.6522 | 53.4264 | 55.0296 | 0.006795 | 0.32812 | 0.00223 | 48.2882 | 1.0319 | 16.5435 | 17.071 | 16.0323 | 21.3681 | 3.7937 | 17.0732 | 47.9894 | 35.4045 | 47.2841 | 32.0583
2012-10-31 01:12 | 25.9273 | 69.4295 | 56.8183 | 68.6821 | 53.4411 | 55.0348 | 0.006798 | 0.32809 | 0.00223 | 48.2626 | 1.0318 | 16.5425 | 17.069 | 16.0322 | 21.3754 | 3.7941 | 17.0712 | 48.0541 | 35.4429 | 47.3067 | 32.0657
2012-10-31 01:12 | 25.9281 | 69.5529 | 56.8423 | 68.7327 | 53.5197 | 55.0469 | 0.006798 | 0.32809 | 0.00223 | 48.2626 | 1.0318 | 16.5422 | 17.0683 | 16.0322 | 21.3561 | 3.7949 | 17.0706 | 48.1968 | 35.4862 | 47.3766 | 32.1636
2012-10-31 01:12 | 25.9266 | 69.7009 | 56.9261 | 68.8041 | 53.5415 | 55.0648 | 0.006791 | 0.32815 | 0.002228 | 48.3209 | 1.0318 | 16.5424 | 17.0692 | 16.032 | 21.3747 | 3.7962 | 17.0714 | 48.3262 | 35.5514 | 47.4294 | 32.1668
2012-10-31 01:12 | 25.9251 | 69.7568 | 56.9478 | 68.8831 | 53.6022 | 55.0677 | 0.006782 | 0.32809 | 0.002225 | 48.3764 | 1.0318 | 16.5425 | 17.0691 | 16.0322 | 21.329 | 3.7964 | 17.0713 | 48.4278 | 35.6188 | 47.5541 | 32.2732
2012-10-31 01:12 | 25.9288 | 69.8793 | 57.0174 | 68.9634 | 53.6487 | 55.077 | 0.006773 | 0.32812 | 0.002222 | 48.445 | 1.0318 | 16.5423 | 17.0689 | 16.0318 | 21.3448 | 3.797 | 17.0712 | 48.5345 | 35.6726 | 47.6186 | 32.3039
2012-10-31 01:12 | 25.9221 | 69.9798 | 57.0882 | 69.0219 | 53.6964 | 55.0874 | 0.006782 | 0.32821 | 0.002226 | 48.3935 | 1.0319 | 16.5428 | 17.0699 | 16.0321 | 21.3341 | 3.7977 | 17.0721 | 48.6457 | 35.7541 | 47.6878 | 32.3623
2012-10-31 01:12 | 25.9213 | 70.0939 | 57.1533 | 69.1054 | 53.7461 | 55.1041 | 0.006801 | 0.32815 | 0.002232 | 48.2498 | 1.0319 | 16.5436 | 17.0716 | 16.032 | 21.3413 | 3.7989 | 17.0738 | 48.7526 | 35.812 | 47.7641 | 32.4048
2012-10-31 01:12 | 25.9303 | 70.1412 | 57.1972 | 69.2103 | 53.7318 | 55.1088 | 0.006785 | 0.32812 | 0.002226 | 48.3593 | 1.0319 | 16.5434 | 17.0713 | 16.0318 | 21.3703 | 3.7992 | 17.0736 | 48.7709 | 35.8269 | 47.84 | 32.3615
2012-10-31 01:12 | 25.9228 | 70.2563 | 57.2323 | 69.3139 | 53.7826 | 55.133 | 0.006785 | 0.32815 | 0.002226 | 48.3636 | 1.0319 | 16.5437 | 17.0718 | 16.032 | 21.3147 | 3.8009 | 17.074 | 48.9416 | 35.9176 | 47.9992 | 32.4679
2012-10-31 01:12 | 25.9228 | 70.3329 | 57.271 | 69.3561 | 53.8409 | 55.1319 | 0.006791 | 0.32809 | 0.002228 | 48.3123 | 1.0319 | 16.5433 | 17.0709 | 16.032 | 21.3628 | 3.8008 | 17.0732 | 48.9701 | 35.9082 | 47.9933 | 32.4781
2012-10-31 01:12 | 25.9191 | 70.4402 | 57.3177 | 69.4941 | 53.8838 | 55.1406 | 0.006798 | 0.32815 | 0.002231 | 48.2711 | 1.0318 | 16.5416 | 17.0677 | 16.0318 | 21.3431 | 3.8014 | 17.07 | 49.0971 | 35.9746 | 48.151 | 32.5407
2012-10-31 01:12 | 25.9138 | 70.5229 | 57.3627 | 69.6038 | 53.9252 | 55.1562 | 0.006795 | 0.32816 | 0.00223 | 48.2945 | 1.0318 | 16.542 | 17.0683 | 16.0318 | 21.3579 | 3.8025 | 17.0706 | 49.165 | 36.0048 | 48.2459 | 32.5673
2012-10-31 01:12 | 25.9161 | 70.6286 | 57.4309 | 69.6444 | 53.9119 | 55.1562 | 0.006804 | 0.32819 | 0.002233 | 48.2349 | 1.0318 | 16.542 | 17.0684 | 16.0318 | 21.324 | 3.8025 | 17.0706 | 49.3046 | 36.1069 | 48.3204 | 32.5879
2012-10-31 01:12 | 25.9123 | 70.6975 | 57.4542 | 69.7555 | 54.0247 | 55.1619 | 0.006807 | 0.32819 | 0.002234 | 48.2136 | 1.0319 | 16.5424 | 17.0694 | 16.0318 | 21.3283 | 3.8029 | 17.0716 | 49.3692 | 36.1259 | 48.4272 | 32.6964
2012-10-31 01:12 | 25.9108 | 70.8224 | 57.5456 | 69.8345 | 54.0815 | 55.1827 | 0.006801 | 0.32819 | 0.002232 | 48.2561 | 1.0319 | 16.5432 | 17.0707 | 16.0319 | 21.3589 | 3.8043 | 17.0729 | 49.4635 | 36.1867 | 48.4756 | 32.7226
2012-10-31 01:12 | 25.9168 | 70.924 | 57.6059 | 69.9477 | 54.1302 | 55.1908 | 0.006791 | 0.32823 | 0.002229 | 48.3335 | 1.0318 | 16.5418 | 17.0682 | 16.0316 | 21.3609 | 3.8049 | 17.0704 | 49.5631 | 36.245 | 48.5868 | 32.7693
2012-10-31 01:13 | 25.9273 | 70.992 | 57.6822 | 70.0003 | 54.1213 | 55.1949 | 0.006788 | 0.32823 | 0.002228 | 48.3549 | 1.0318 | 16.542 | 17.0687 | 16.0317 | 21.3633 | 3.8051 | 17.0709 | 49.6287 | 36.3189 | 48.637 | 32.758
2012-10-31 01:13 | 25.9206 | 71.0848 | 57.6949 | 70.1468 | 54.1573 | 55.2024 | 0.006798 | 0.32823 | 0.002231 | 48.2838 | 1.0319 | 16.5425 | 17.0696 | 16.0317 | 21.3326 | 3.8057 | 17.0718 | 49.7522 | 36.3623 | 48.8142 | 32.8247
2012-10-31 01:13 | 25.9183 | 71.1781 | 57.7739 | 70.2135 | 54.2055 | 55.2093 | 0.00681 | 0.32826 | 0.002235 | 48.2029 | 1.0319 | 16.5428 | 17.0702 | 16.0317 | 21.3744 | 3.8061 | 17.0724 | 49.8037 | 36.3995 | 48.8391 | 32.8311
2012-10-31 01:13 | 25.9251 | 71.2461 | 57.8155 | 70.293 | 54.2551 | 55.2186 | 0.006801 | 0.32822 | 0.002232 | 48.2604 | 1.0319 | 16.5433 | 17.0714 | 16.0315 | 21.3892 | 3.8068 | 17.0737 | 49.8569 | 36.4263 | 48.9038 | 32.8659
2012-10-31 01:13 | 25.9258 | 71.3195 | 57.8085 | 70.4124 | 54.3412 | 55.2272 | 0.006785 | 0.32825 | 0.002227 | 48.3785 | 1.0319 | 16.5428 | 17.0705 | 16.0315 | 21.3578 | 3.8074 | 17.0728 | 49.9617 | 36.4507 | 49.0546 | 32.9834
2012-10-31 01:13 | 25.9266 | 71.4657 | 57.8945 | 70.5013 | 54.3887 | 55.2267 | 0.006798 | 0.32823 | 0.002231 | 48.2838 | 1.0319 | 16.5427 | 17.0703 | 16.0314 | 21.3506 | 3.8073 | 17.0725 | 50.1151 | 36.5439 | 49.1507 | 33.0381
2012-10-31 01:13 | 25.9288 | 71.4947 | 57.9586 | 70.6222 | 54.4181 | 55.2515 | 0.006776 | 0.32823 | 0.002224 | 48.4405 | 1.0319 | 16.5424 | 17.0696 | 16.0315 | 21.3608 | 3.809 | 17.0718 | 50.1339 | 36.5978 | 49.2614 | 33.0573
2012-10-31 01:13 | 25.9296 | 71.5491 | 58.0136 | 70.6727 | 54.4577 | 55.2405 | 0.006791 | 0.32825 | 0.002229 | 48.3357 | 1.0319 | 16.5427 | 17.0701 | 16.0316 | 21.4018 | 3.8083 | 17.0723 | 50.1473 | 36.6118 | 49.2709 | 33.0559
2012-10-31 01:13 | 25.9251 | 71.6478 | 58.0478 | 70.7792 | 54.5309 | 55.2613 | 0.006804 | 0.32835 | 0.002234 | 48.2582 | 1.0319 | 16.5428 | 17.0705 | 16.0314 | 21.3732 | 3.8097 | 17.0728 | 50.2746 | 36.6746 | 49.406 | 33.1577
2012-10-31 01:13 | 25.9296 | 71.7518 | 58.1026 | 70.8794 | 54.5703 | 55.2729 | 0.006791 | 0.32828 | 0.002229 | 48.34 | 1.0319 | 16.5422 | 17.0692 | 16.0315 | 21.3777 | 3.8105 | 17.0714 | 50.3741 | 36.7249 | 49.5017 | 33.1926
2012-10-31 01:13 | 25.9273 | 71.7992 | 58.1352 | 70.9613 | 54.6108 | 55.2787 | 0.006801 | 0.32828 | 0.002233 | 48.2689 | 1.0319 | 16.543 | 17.0706 | 16.0317 | 21.3794 | 3.8109 | 17.0728 | 50.4198 | 36.7558 | 49.5819 | 33.2314
2012-10-31 01:13 | 25.937 | 71.8778 | 58.23 | 71.0438 | 54.6826 | 55.292 | 0.006801 | 0.32822 | 0.002232 | 48.2604 | 1.0319 | 16.5436 | 17.072 | 16.0317 | 21.3811 | 3.8118 | 17.0742 | 50.4967 | 36.8489 | 49.6627 | 33.3015
2012-10-31 01:13 | 25.9333 | 71.9926 | 58.2766 | 71.1549 | 54.741 | 55.2926 | 0.006804 | 0.32823 | 0.002233 | 48.2412 | 1.0318 | 16.5416 | 17.0679 | 16.0316 | 21.3974 | 3.8119 | 17.0701 | 50.5952 | 36.8792 | 49.7575 | 33.3436
2012-10-31 01:13 | 25.9378 | 72.0277 | 58.3392 | 71.255 | 54.7611 | 55.2908 | 0.006798 | 0.32826 | 0.002232 | 48.288 | 1.0318 | 16.5409 | 17.0663 | 16.0316 | 21.3819 | 3.8117 | 17.0685 | 50.6458 | 36.9573 | 49.8731 | 33.3792
2012-10-31 01:13 | 25.9311 | 72.1281 | 58.3983 | 71.344 | 54.7932 | 55.3058 | 0.006798 | 0.32833 | 0.002232 | 48.2988 | 1.0318 | 16.5414 | 17.0674 | 16.0317 | 21.4273 | 3.8128 | 17.0697 | 50.7008 | 36.971 | 49.9167 | 33.3659
2012-10-31 01:13 | 25.9318 | 72.2282 | 58.4415 | 71.4327 | 54.8172 | 55.3203 | 0.006801 | 0.32822 | 0.002232 | 48.2604 | 1.0318 | 16.542 | 17.0685 | 16.0316 | 21.3879 | 3.8138 | 17.0707 | 50.8403 | 37.0536 | 50.0448 | 33.4293
2012-10-31 01:13 | 25.9423 | 72.3037 | 58.4946 | 71.4967 | 54.9869 | 55.3203 | 0.006798 | 0.32823 | 0.002231 | 48.2838 | 1.0318 | 16.5416 | 17.068 | 16.0315 | 21.4426 | 3.8138 | 17.0703 | 50.8611 | 37.052 | 50.0541 | 33.5443
2012-10-31 01:13 | 25.9355 | 72.3619 | 58.5768 | 71.5817 | 54.9646 | 55.3428 | 0.006788 | 0.32832 | 0.002229 | 48.3677 | 1.0319 | 16.5427 | 17.0703 | 16.0314 | 21.4157 | 3.8153 | 17.0725 | 50.9462 | 37.1611 | 50.166 | 33.5489
2012-10-31 01:13 | 25.9408 | 72.4551 | 58.6363 | 71.7018 | 55.0397 | 55.344 | 0.006804 | 0.32829 | 0.002234 | 48.2497 | 1.0319 | 16.543 | 17.0711 | 16.0313 | 21.4531 | 3.8154 | 17.0733 | 51.002 | 37.1832 | 50.2487 | 33.5866
2012-10-31 01:13 | 25.94 | 72.5384 | 58.6742 | 71.789 | 55.0739 | 55.3527 | 0.006798 | 0.32826 | 0.002232 | 48.288 | 1.032 | 16.5446 | 17.0742 | 16.0314 | 21.4282 | 3.816 | 17.0765 | 51.1102 | 37.246 | 50.3608 | 33.6457
2012-10-31 01:14 | 25.9378 | 72.949 | 58.9776 | 72.2113 | 55.3395 | 55.3879 | 0.006798 | 0.32829 | 0.002232 | 48.2923 | 1.0319 | 16.5431 | 17.0713 | 16.0313 | 21.434 | 3.8184 | 17.0735 | 51.515 | 37.5436 | 50.7773 | 33.9055
2012-10-31 01:14 | 25.9378 | 73.3273 | 59.256 | 72.6241 | 55.6383 | 55.4284 | 0.006779 | 0.32838 | 0.002226 | 48.4405 | 1.0319 | 16.5432 | 17.0715 | 16.0312 | 21.426 | 3.8212 | 17.0738 | 51.9013 | 37.83 | 51.1981 | 34.2123
2012-10-31 01:14 | 25.9453 | 73.3921 | 59.3215 | 72.6966 | 55.6574 | 55.4255 | 0.006795 | 0.32832 | 0.002231 | 48.3179 | 1.0319 | 16.5433 | 17.0716 | 16.0313 | 21.4496 | 3.821 | 17.0739 | 51.9425 | 37.8719 | 51.247 | 34.2078
2012-10-31 01:14 | 25.94 | 73.4326 | 59.3819 | 72.7639 | 55.6871 | 55.4434 | 0.006773 | 0.32838 | 0.002224 | 48.4834 | 1.032 | 16.5435 | 17.0721 | 16.0312 | 21.4202 | 3.8223 | 17.0744 | 52.0124 | 37.9617 | 51.3437 | 34.2669
2012-10-31 01:14 | 25.9363 | 73.5206 | 59.3976 | 72.7946 | 55.7493 | 55.4445 | 0.006785 | 0.32839 | 0.002228 | 48.3997 | 1.0319 | 16.5433 | 17.0714 | 16.0314 | 21.4486 | 3.8223 | 17.0737 | 52.072 | 37.949 | 51.346 | 34.3007
2012-10-31 01:14 | 25.9415 | 73.5678 | 59.4646 | 72.8839 | 55.7817 | 55.4509 | 0.006791 | 0.32829 | 0.002229 | 48.3421 | 1.032 | 16.5436 | 17.0723 | 16.0313 | 21.4458 | 3.8228 | 17.0746 | 52.122 | 38.0188 | 51.4381 | 34.3359
2012-10-31 01:14 | 25.9385 | 73.6335 | 59.5157 | 72.9841 | 55.8291 | 55.4573 | 0.006795 | 0.32836 | 0.002231 | 48.3242 | 1.032 | 16.5439 | 17.073 | 16.0313 | 21.4347 | 3.8232 | 17.0753 | 52.1988 | 38.081 | 51.5494 | 34.3944
2012-10-31 01:14 | 25.9378 | 73.7398 | 59.5769 | 73.0101 | 55.8517 | 55.4694 | 0.006791 | 0.32833 | 0.00223 | 48.3486 | 1.032 | 16.5436 | 17.0723 | 16.0313 | 21.4541 | 3.8241 | 17.0745 | 52.2857 | 38.1228 | 51.556 | 34.3976
2012-10-31 01:14 | 25.9453 | 73.816 | 59.5998 | 73.1361 | 55.8941 | 55.4613 | 0.006798 | 0.32836 | 0.002232 | 48.3029 | 1.032 | 16.5439 | 17.0731 | 16.0311 | 21.4456 | 3.8235 | 17.0753 | 52.3704 | 38.1542 | 51.6905 | 34.4485
2012-10-31 01:14 | 25.9363 | 73.872 | 59.6643 | 73.1691 | 55.9006 | 55.4896 | 0.006788 | 0.32835 | 0.002229 | 48.372 | 1.032 | 16.5436 | 17.0724 | 16.0312 | 21.4526 | 3.8255 | 17.0747 | 52.4194 | 38.2117 | 51.7165 | 34.448
2012-10-31 01:14 | 25.9311 | 73.9202 | 59.6668 | 73.2671 | 55.9187 | 55.5006 | 0.00681 | 0.32831 | 0.002236 | 48.2094 | 1.0319 | 16.5433 | 17.0717 | 16.0312 | 21.4073 | 3.8262 | 17.0739 | 52.5129 | 38.2595 | 51.8598 | 34.5114
2012-10-31 01:14 | 25.9355 | 74.0086 | 59.7601 | 73.3517 | 56.0007 | 55.4995 | 0.006798 | 0.32841 | 0.002233 | 48.3094 | 1.032 | 16.5439 | 17.0729 | 16.0314 | 21.4398 | 3.8261 | 17.0752 | 52.5688 | 38.3203 | 51.9119 | 34.5609
2012-10-31 01:14 | 25.9408 | 74.0636 | 59.8079 | 73.441 | 56.1029 | 55.511 | 0.006795 | 0.32835 | 0.002231 | 48.3221 | 1.032 | 16.5439 | 17.073 | 16.0312 | 21.4531 | 3.8269 | 17.0753 | 52.6105 | 38.3548 | 51.9879 | 34.6498
2012-10-31 01:14 | 25.9325 | 74.1125 | 59.8731 | 73.4595 | 56.0791 | 55.5058 | 0.006795 | 0.32836 | 0.002231 | 48.3242 | 1.032 | 16.5441 | 17.0735 | 16.0312 | 21.4328 | 3.8266 | 17.0757 | 52.6797 | 38.4403 | 52.0267 | 34.6463
2012-10-31 01:14 | 25.9303 | 74.2249 | 59.9134 | 73.5299 | 56.1041 | 55.5162 | 0.006801 | 0.32838 | 0.002233 | 48.2838 | 1.032 | 16.5446 | 17.0745 | 16.0312 | 21.4506 | 3.8273 | 17.0767 | 52.7743 | 38.4628 | 52.0793 | 34.6535
2012-10-31 01:14 | 25.9378 | 74.2629 | 59.9634 | 73.6099 | 56.1038 | 55.5289 | 0.006798 | 0.32841 | 0.002233 | 48.3094 | 1.032 | 16.5438 | 17.0727 | 16.0313 | 21.4702 | 3.8282 | 17.0749 | 52.7927 | 38.4932 | 52.1397 | 34.6336
2012-10-31 01:14 | 25.937 | 74.3232 | 60.0283 | 73.6932 | 56.2542 | 55.5174 | 0.006795 | 0.32836 | 0.002231 | 48.3242 | 1.0318 | 16.5412 | 17.0672 | 16.0314 | 21.4694 | 3.8274 | 17.0694 | 52.8538 | 38.5589 | 52.2238 | 34.7848
2012-10-31 01:14 | 25.9296 | 74.3998 | 60.0556 | 73.7125 | 56.2081 | 55.5382 | 0.006795 | 0.32842 | 0.002232 | 48.3327 | 1.0318 | 16.5408 | 17.0667 | 16.0311 | 21.474 | 3.8288 | 17.069 | 52.9258 | 38.5816 | 52.2385 | 34.7341
2012-10-31 01:14 | 25.9318 | 74.4211 | 60.1081 | 73.8254 | 56.3111 | 55.537 | 0.006791 | 0.32832 | 0.00223 | 48.3463 | 1.0317 | 16.5393 | 17.0636 | 16.031 | 21.4682 | 3.8287 | 17.0659 | 52.9529 | 38.6399 | 52.3572 | 34.8429
2012-10-31 01:14 | 25.9296 | 74.5143 | 60.1484 | 73.8805 | 56.3438 | 55.548 | 0.006798 | 0.32835 | 0.002232 | 48.3008 | 1.0318 | 16.5409 | 17.0668 | 16.0312 | 21.466 | 3.8295 | 17.069 | 53.0483 | 38.6824 | 52.4145 | 34.8778
2012-10-31 01:15 | 25.9281 | 74.5891 | 60.1546 | 73.9669 | 56.3462 | 55.5567 | 0.006798 | 0.32841 | 0.002233 | 48.3094 | 1.0319 | 16.542 | 17.0691 | 16.0312 | 21.4404 | 3.8301 | 17.0713 | 53.1487 | 38.7142 | 52.5265 | 34.9058
2012-10-31 01:15 | 25.9221 | 74.5488 | 60.222 | 73.999 | 56.4526 | 55.5642 | 0.006795 | 0.32835 | 0.002231 | 48.3221 | 1.0318 | 16.5412 | 17.0675 | 16.0311 | 21.4665 | 3.8306 | 17.0698 | 53.0823 | 38.7555 | 52.5325 | 34.9861
2012-10-31 01:15 | 25.9191 | 74.6794 | 60.246 | 74.0495 | 56.4806 | 55.5763 | 0.006798 | 0.32838 | 0.002232 | 48.3051 | 1.0319 | 16.5418 | 17.0688 | 16.0311 | 21.4394 | 3.8314 | 17.071 | 53.24 | 38.8066 | 52.6101 | 35.0412
2012-10-31 01:15 | 25.9183 | 74.7434 | 60.3148 | 74.148 | 56.5457 | 55.5671 | 0.006791 | 0.32848 | 0.002231 | 48.3698 | 1.0319 | 16.5422 | 17.0695 | 16.0312 | 21.4266 | 3.8308 | 17.0717 | 53.3168 | 38.8882 | 52.7214 | 35.1191
2012-10-31 01:15 | 25.9243 | 74.7991 | 60.3826 | 74.1921 | 56.6447 | 55.5844 | 0.006795 | 0.32841 | 0.002232 | 48.3307 | 1.032 | 16.5437 | 17.073 | 16.0308 | 21.4767 | 3.832 | 17.0753 | 53.3224 | 38.9059 | 52.7154 | 35.168
2012-10-31 01:15 | 25.9176 | 74.8839 | 60.3913 | 74.2274 | 56.6264 | 55.5896 | 0.006788 | 0.32836 | 0.002229 | 48.374 | 1.032 | 16.5443 | 17.074 | 16.0311 | 21.4259 | 3.8323 | 17.0762 | 53.458 | 38.9654 | 52.8015 | 35.2005
2012-10-31 01:15 | 25.9034 | 74.9041 | 60.4273 | 74.282 | 56.6432 | 55.5896 | 0.006782 | 0.32832 | 0.002227 | 48.4105 | 1.032 | 16.5437 | 17.0728 | 16.0311 | 21.4157 | 3.8323 | 17.075 | 53.4884 | 39.0116 | 52.8663 | 35.2275
2012-10-31 01:15 | 25.9168 | 74.9671 | 60.5103 | 74.3603 | 56.6372 | 55.5896 | 0.006782 | 0.32835 | 0.002227 | 48.4148 | 1.032 | 16.5443 | 17.0741 | 16.0309 | 21.4732 | 3.8323 | 17.0764 | 53.4939 | 39.0371 | 52.8871 | 35.164
2012-10-31 01:15 | 25.9161 | 75.0694 | 60.5443 | 74.4588 | 56.6908 | 55.6041 | 0.006804 | 0.32841 | 0.002234 | 48.2668 | 1.032 | 16.5442 | 17.074 | 16.031 | 21.4525 | 3.8333 | 17.0762 | 53.6169 | 39.0918 | 53.0063 | 35.2383
2012-10-31 01:15 | 25.9123 | 75.0847 | 60.5753 | 74.4855 | 56.7568 | 55.6098 | 0.006798 | 0.32838 | 0.002232 | 48.3051 | 1.032 | 16.5436 | 17.0728 | 16.0307 | 21.4246 | 3.8337 | 17.075 | 53.6601 | 39.1507 | 53.0609 | 35.3322
2012-10-31 01:15 | 25.9183 | 75.1746 | 60.6276 | 74.5335 | 56.8674 | 55.6231 | 0.006798 | 0.32841 | 0.002233 | 48.3094 | 1.032 | 16.5436 | 17.0725 | 16.031 | 21.3744 | 3.8347 | 17.0747 | 53.8002 | 39.2532 | 53.1591 | 35.493
2012-10-31 01:15 | 25.9161 | 75.2258 | 60.6872 | 74.5962 | 56.9156 | 55.6283 | 0.006795 | 0.32842 | 0.002232 | 48.3327 | 1.032 | 16.5437 | 17.0731 | 16.0308 | 21.3842 | 3.835 | 17.0753 | 53.8416 | 39.303 | 53.212 | 35.5314
2012-10-31 01:15 | 25.9206 | 75.2952 | 60.7033 | 74.6885 | 56.9123 | 55.6243 | 0.006795 | 0.32839 | 0.002231 | 48.3285 | 1.032 | 16.5439 | 17.0734 | 16.0309 | 21.4209 | 3.8347 | 17.0756 | 53.8743 | 39.2824 | 53.2676 | 35.4914
2012-10-31 01:15 | 25.9228 | 75.3165 | 60.7325 | 74.7441 | 56.93 | 55.6324 | 0.006795 | 0.32845 | 0.002232 | 48.337 | 1.032 | 16.5438 | 17.0732 | 16.0308 | 21.411 | 3.8353 | 17.0754 | 53.9055 | 39.3215 | 53.3331 | 35.519
2012-10-31 01:15 | 25.9198 | 75.3974 | 60.8415 | 74.7984 | 56.9813 | 55.6382 | 0.006798 | 0.32838 | 0.002232 | 48.3051 | 1.032 | 16.5442 | 17.0741 | 16.0307 | 21.4281 | 3.8357 | 17.0763 | 53.9693 | 39.4134 | 53.3703 | 35.5532
2012-10-31 01:15 | 25.9206 | 75.4287 | 60.8654 | 74.8488 | 57.0092 | 55.6514 | 0.006807 | 0.32836 | 0.002235 | 48.239 | 1.0319 | 16.5432 | 17.0717 | 16.0311 | 21.457 | 3.8366 | 17.074 | 53.9717 | 39.4084 | 53.3918 | 35.5522
2012-10-31 01:15 | 25.9221 | 75.4989 | 60.8863 | 74.8999 | 57.0921 | 55.6532 | 0.006795 | 0.32838 | 0.002231 | 48.3264 | 1.032 | 16.5437 | 17.0731 | 16.0308 | 21.4103 | 3.8367 | 17.0753 | 54.0886 | 39.476 | 53.4896 | 35.6818
2012-10-31 01:15 | 25.9213 | 75.5629 | 60.9434 | 74.9411 | 57.0874 | 55.6549 | 0.006798 | 0.32835 | 0.002232 | 48.3008 | 1.032 | 16.5434 | 17.0727 | 16.0306 | 21.4095 | 3.8368 | 17.0749 | 54.1534 | 39.5339 | 53.5316 | 35.6779
2012-10-31 01:15 | 25.9258 | 75.6284 | 60.9749 | 75.06 | 57.057 | 55.6717 | 0.006795 | 0.32833 | 0.002231 | 48.3201 | 1.032 | 16.5438 | 17.0733 | 16.0307 | 21.406 | 3.838 | 17.0756 | 54.2224 | 39.5689 | 53.654 | 35.651
2012-10-31 01:15 | 25.9146 | 75.7393 | 61.0062 | 75.0794 | 57.1543 | 55.6676 | 0.006801 | 0.32835 | 0.002233 | 48.2795 | 1.032 | 16.5438 | 17.0735 | 16.0305 | 21.3587 | 3.8377 | 17.0757 | 54.3806 | 39.6475 | 53.7207 | 35.7956
2012-10-31 01:15 | 25.9251 | 75.7574 | 61.063 | 75.1471 | 57.2152 | 55.667 | 0.006798 | 0.32836 | 0.002232 | 48.3029 | 1.032 | 16.5432 | 17.0723 | 16.0305 | 21.4173 | 3.8377 | 17.0745 | 54.3401 | 39.6457 | 53.7298 | 35.7979
2012-10-31 01:15 | 25.9258 | 75.7886 | 61.0984 | 75.1554 | 57.2275 | 55.6723 | 0.006804 | 0.32832 | 0.002234 | 48.254 | 1.0319 | 16.5426 | 17.0707 | 16.0308 | 21.3859 | 3.838 | 17.073 | 54.4027 | 39.7125 | 53.7695 | 35.8416
2012-10-31 01:15 | 25.9228 | 75.8619 | 61.1572 | 75.2516 | 57.2516 | 55.6907 | 0.006798 | 0.32831 | 0.002232 | 48.2945 | 1.0319 | 16.5424 | 17.0703 | 16.0309 | 21.3869 | 3.8393 | 17.0725 | 54.475 | 39.7703 | 53.8647 | 35.8647
2012-10-31 01:15 | 25.9161 | 75.9048 | 61.1543 | 75.3441 | 57.3457 | 55.685 | 0.006785 | 0.32836 | 0.002228 | 48.3954 | 1.0319 | 16.5426 | 17.071 | 16.0305 | 21.3642 | 3.8389 | 17.0732 | 54.5406 | 39.7901 | 53.9799 | 35.9815
2012-10-31 01:16 | 25.9116 | 75.9651 | 61.2 | 75.3854 | 57.3528 | 55.7006 | 0.006795 | 0.32828 | 0.002231 | 48.3116 | 1.032 | 16.5432 | 17.0721 | 16.0306 | 21.3677 | 3.84 | 17.0743 | 54.5974 | 39.8323 | 54.0177 | 35.9851
2012-10-31 01:16 | 25.9153 | 76.0412 | 61.2693 | 75.412 | 57.3991 | 55.7058 | 0.006785 | 0.32835 | 0.002228 | 48.3934 | 1.0319 | 16.5427 | 17.0709 | 16.0308 | 21.3834 | 3.8404 | 17.0731 | 54.6578 | 39.8859 | 54.0286 | 36.0157
2012-10-31 01:16 | 25.9183 | 76.0671 | 61.3109 | 75.4836 | 57.4718 | 55.7104 | 0.006801 | 0.32833 | 0.002233 | 48.2775 | 1.0319 | 16.5424 | 17.0705 | 16.0307 | 21.4145 | 3.8407 | 17.0728 | 54.6526 | 39.8964 | 54.0691 | 36.0573
2012-10-31 01:16 | 25.9153 | 76.1747 | 61.3658 | 75.5531 | 57.4959 | 55.7046 | 0.006798 | 0.32835 | 0.002232 | 48.3008 | 1.032 | 16.5435 | 17.0728 | 16.0307 | 21.4196 | 3.8403 | 17.075 | 54.7551 | 39.9462 | 54.1335 | 36.0763
2012-10-31 01:16 | 25.9266 | 76.1898 | 61.3848 | 75.6102 | 57.5188 | 55.7191 | 0.006791 | 0.32838 | 0.00223 | 48.3549 | 1.032 | 16.544 | 17.0739 | 16.0306 | 21.4509 | 3.8413 | 17.0762 | 54.7389 | 39.9339 | 54.1593 | 36.0679
2012-10-31 01:16 | 25.9131 | 76.1954 | 61.4138 | 75.6501 | 57.5131 | 55.73 | 0.006795 | 0.32838 | 0.002231 | 48.3264 | 1.032 | 16.5435 | 17.0729 | 16.0306 | 21.4013 | 3.842 | 17.0751 | 54.7941 | 40.0125 | 54.2488 | 36.1118
2012-10-31 01:16 | 25.9101 | 76.2953 | 61.4455 | 75.6471 | 57.5798 | 55.7295 | 0.006788 | 0.32838 | 0.002229 | 48.3763 | 1.032 | 16.5431 | 17.0719 | 16.0306 | 21.4023 | 3.842 | 17.0742 | 54.893 | 40.0432 | 54.2448 | 36.1775
2012-10-31 01:16 | 25.9131 | 76.3479 | 61.4948 | 75.7492 | 57.606 | 55.7451 | 0.006785 | 0.32841 | 0.002228 | 48.4019 | 1.032 | 16.5436 | 17.0734 | 16.0303 | 21.3973 | 3.8431 | 17.0757 | 54.9506 | 40.0975 | 54.3519 | 36.2087
2012-10-31 01:16 | 25.9131 | 76.3784 | 61.5334 | 75.8331 | 57.6409 | 55.7341 | 0.006791 | 0.32844 | 0.00223 | 48.3634 | 1.032 | 16.5437 | 17.0736 | 16.0303 | 21.4174 | 3.8423 | 17.0758 | 54.961 | 40.116 | 54.4157 | 36.2235
2012-10-31 01:16 | 25.9071 | 76.4143 | 61.6161 | 75.8843 | 57.7394 | 55.7462 | 0.006798 | 0.32832 | 0.002232 | 48.2966 | 1.032 | 16.5439 | 17.0736 | 16.0305 | 21.4033 | 3.8431 | 17.0758 | 55.011 | 40.2128 | 54.481 | 36.3361
2012-10-31 01:16 | 25.9116 | 76.476 | 61.6283 | 75.9041 | 57.7517 | 55.7451 | 0.006795 | 0.32842 | 0.002232 | 48.3327 | 1.032 | 16.543 | 17.0718 | 16.0305 | 21.3958 | 3.8431 | 17.0741 | 55.0802 | 40.2325 | 54.5083 | 36.3559
2012-10-31 01:16 | 25.9049 | 76.5455 | 61.6872 | 75.9889 | 57.834 | 55.7618 | 0.006791 | 0.32848 | 0.002231 | 48.3698 | 1.0319 | 16.5423 | 17.0706 | 16.0303 | 21.4373 | 3.8442 | 17.0729 | 55.1082 | 40.2499 | 54.5516 | 36.3967
2012-10-31 01:16 | 25.9108 | 76.6124 | 61.7587 | 76.0139 | 57.9058 | 55.7722 | 0.006795 | 0.32839 | 0.002231 | 48.3285 | 1.0319 | 16.5414 | 17.0686 | 16.0305 | 21.4472 | 3.8449 | 17.0708 | 55.1652 | 40.3115 | 54.5667 | 36.4586
2012-10-31 01:16 | 25.9064 | 76.6423 | 61.7813 | 76.0667 | 57.9091 | 55.7618 | 0.006788 | 0.32839 | 0.002229 | 48.3783 | 1.0319 | 16.5418 | 17.0695 | 16.0305 | 21.4067 | 3.8442 | 17.0717 | 55.2356 | 40.3746 | 54.66 | 36.5024
2012-10-31 01:16 | 25.9071 | 76.7268 | 61.836 | 76.1131 | 57.933 | 55.7688 | 0.006807 | 0.32842 | 0.002236 | 48.2475 | 1.0318 | 16.5404 | 17.0664 | 16.0306 | 21.4194 | 3.8447 | 17.0686 | 55.3074 | 40.4166 | 54.6937 | 36.5136
2012-10-31 01:16 | 25.9049 | 76.7285 | 61.8647 | 76.2139 | 58.0199 | 55.7838 | 0.006782 | 0.32841 | 0.002227 | 48.4233 | 1.0317 | 16.539 | 17.0635 | 16.0306 | 21.4212 | 3.8457 | 17.0657 | 55.3073 | 40.4435 | 54.7927 | 36.5987
2012-10-31 01:16 | 25.9108 | 76.7839 | 61.9091 | 76.2655 | 57.9754 | 55.7838 | 0.006788 | 0.32842 | 0.002229 | 48.3826 | 1.0318 | 16.5397 | 17.0649 | 16.0307 | 21.4632 | 3.8457 | 17.0672 | 55.3207 | 40.4459 | 54.8023 | 36.5122
2012-10-31 01:16 | 25.9049 | 76.8695 | 61.9302 | 76.2749 | 58.0276 | 55.8052 | 0.006788 | 0.32844 | 0.002229 | 48.3848 | 1.0318 | 16.5409 | 17.0676 | 16.0305 | 21.4613 | 3.8472 | 17.0698 | 55.4082 | 40.4689 | 54.8136 | 36.5663
2012-10-31 01:16 | 25.9049 | 76.8809 | 61.9765 | 76.3244 | 58.0702 | 55.7849 | 0.006795 | 0.32848 | 0.002232 | 48.3413 | 1.0319 | 16.5422 | 17.0704 | 16.0304 | 21.4292 | 3.8458 | 17.0726 | 55.4517 | 40.5473 | 54.8952 | 36.641
2012-10-31 01:16 | 25.9168 | 76.9538 | 62.0771 | 76.4011 | 58.1208 | 55.8052 | 0.006788 | 0.32847 | 0.00223 | 48.3891 | 1.032 | 16.5427 | 17.0713 | 16.0304 | 21.4251 | 3.8472 | 17.0735 | 55.5287 | 40.652 | 54.976 | 36.6957
2012-10-31 01:16 | 25.9146 | 76.9744 | 62.0826 | 76.4599 | 58.1496 | 55.8063 | 0.006801 | 0.32845 | 0.002234 | 48.2944 | 1.0319 | 16.5421 | 17.0702 | 16.0304 | 21.451 | 3.8473 | 17.0724 | 55.5234 | 40.6316 | 55.0089 | 36.6986
2012-10-31 01:16 | 25.9093 | 77.0453 | 62.0735 | 76.4965 | 58.121 | 55.8185 | 0.006804 | 0.32847 | 0.002235 | 48.2753 | 1.0319 | 16.5423 | 17.0704 | 16.0305 | 21.4216 | 3.8481 | 17.0726 | 55.6237 | 40.6519 | 55.0749 | 36.6994
2012-10-31 01:16 | 25.9064 | 77.1148 | 62.0976 | 76.5432 | 58.1336 | 55.8173 | 0.006795 | 0.32851 | 0.002232 | 48.3455 | 1.032 | 16.5429 | 17.0718 | 16.0304 | 21.4107 | 3.848 | 17.0741 | 55.7041 | 40.6869 | 55.1325 | 36.7229
2012-10-31 01:16 | 25.9116 | 77.1124 | 62.1761 | 76.5979 | 58.2162 | 55.8133 | 0.006798 | 0.32855 | 0.002233 | 48.3305 | 1.0319 | 16.5418 | 17.0693 | 16.0305 | 21.4119 | 3.8478 | 17.0716 | 55.7005 | 40.7642 | 55.186 | 36.8043
2012-10-31 01:17 | 25.9153 | 77.139 | 62.1913 | 76.6283 | 58.2586 | 55.826 | 0.006807 | 0.32849 | 0.002236 | 48.2581 | 1.032 | 16.5428 | 17.0717 | 16.0304 | 21.3915 | 3.8486 | 17.0739 | 55.7475 | 40.7998 | 55.2368 | 36.8671
2012-10-31 01:17 | 25.9138 | 77.2289 | 62.2322 | 76.6649 | 58.3191 | 55.8358 | 0.006791 | 0.32848 | 0.002231 | 48.3698 | 1.032 | 16.5429 | 17.0717 | 16.0304 | 21.406 | 3.8493 | 17.0739 | 55.8229 | 40.8262 | 55.2589 | 36.9131
2012-10-31 01:17 | 25.9213 | 77.3012 | 62.2629 | 76.741 | 58.3304 | 55.8364 | 0.006791 | 0.32851 | 0.002231 | 48.374 | 1.032 | 16.5431 | 17.0724 | 16.0303 | 21.4256 | 3.8494 | 17.0746 | 55.8756 | 40.8373 | 55.3154 | 36.9048
2012-10-31 01:17 | 25.9258 | 77.3514 | 62.3406 | 76.7951 | 58.4046 | 55.8503 | 0.006801 | 0.32849 | 0.002234 | 48.3007 | 1.032 | 16.543 | 17.0716 | 16.0307 | 21.3859 | 3.8503 | 17.0739 | 55.9655 | 40.9547 | 55.4092 | 37.0187
2012-10-31 01:17 | 25.9206 | 77.3576 | 62.3663 | 76.8051 | 58.3762 | 55.8479 | 0.006782 | 0.32848 | 0.002228 | 48.4339 | 1.032 | 16.5434 | 17.0728 | 16.0304 | 21.4088 | 3.8502 | 17.0751 | 55.9488 | 40.9575 | 55.3963 | 36.9674
2012-10-31 01:17 | 25.9146 | 77.3935 | 62.3988 | 76.8487 | 58.3856 | 55.8462 | 0.006795 | 0.32851 | 0.002232 | 48.3455 | 1.032 | 16.5437 | 17.0734 | 16.0304 | 21.3627 | 3.85 | 17.0756 | 56.0308 | 41.0361 | 55.486 | 37.0229
2012-10-31 01:17 | 25.9281 | 77.4718 | 62.4355 | 76.946 | 58.345 | 55.8566 | 0.006807 | 0.32847 | 0.002236 | 48.254 | 1.0319 | 16.5422 | 17.0702 | 16.0305 | 21.4003 | 3.8508 | 17.0724 | 56.0715 | 41.0352 | 55.5457 | 36.9447
2012-10-31 01:17 | 25.9258 | 77.4809 | 62.4524 | 77.0047 | 58.4239 | 55.8607 | 0.006801 | 0.32852 | 0.002234 | 48.305 | 1.0319 | 16.5415 | 17.0689 | 16.0304 | 21.402 | 3.851 | 17.0711 | 56.0789 | 41.0504 | 55.6027 | 37.0219
2012-10-31 01:17 | 25.9243 | 77.567 | 62.4818 | 77.0413 | 58.496 | 55.8607 | 0.006807 | 0.32849 | 0.002236 | 48.2581 | 1.0319 | 16.5418 | 17.0694 | 16.0305 | 21.4005 | 3.851 | 17.0717 | 56.1665 | 41.0813 | 55.6408 | 37.0955
2012-10-31 01:17 | 25.9251 | 77.6021 | 62.498 | 77.0878 | 58.5393 | 55.8739 | 0.006804 | 0.32852 | 0.002235 | 48.2837 | 1.0319 | 16.5422 | 17.0702 | 16.0305 | 21.4013 | 3.8519 | 17.0724 | 56.2008 | 41.0967 | 55.6865 | 37.138
2012-10-31 01:17 | 25.9288 | 77.6211 | 62.5402 | 77.1563 | 58.5972 | 55.8745 | 0.006804 | 0.32849 | 0.002235 | 48.2794 | 1.032 | 16.5428 | 17.0714 | 16.0305 | 21.421 | 3.852 | 17.0737 | 56.2001 | 41.1192 | 55.7353 | 37.1762
2012-10-31 01:17 | 25.9213 | 77.705 | 62.5944 | 77.1755 | 58.6709 | 55.8861 | 0.006788 | 0.32852 | 0.00223 | 48.3975 | 1.0319 | 16.5419 | 17.0697 | 16.0303 | 21.3935 | 3.8528 | 17.072 | 56.3115 | 41.2009 | 55.782 | 37.2774
2012-10-31 01:17 | 25.9221 | 77.7515 | 62.6184 | 77.2372 | 58.6988 | 55.8936 | 0.006807 | 0.32851 | 0.002236 | 48.2603 | 1.032 | 16.5429 | 17.0719 | 16.0303 | 21.4264 | 3.8533 | 17.0741 | 56.3251 | 41.192 | 55.8108 | 37.2724
2012-10-31 01:17 | 25.9243 | 77.7613 | 62.6437 | 77.2851 | 58.7204 | 55.8872 | 0.006798 | 0.32848 | 0.002233 | 48.3199 | 1.032 | 16.5438 | 17.0736 | 16.0304 | 21.4165 | 3.8529 | 17.0759 | 56.3448 | 41.2272 | 55.8686 | 37.3039
2012-10-31 01:17 | 25.9258 | 77.8809 | 62.7069 | 77.3286 | 58.7296 | 55.8988 | 0.006798 | 0.32852 | 0.002233 | 48.3263 | 1.0321 | 16.5446 | 17.075 | 16.0306 | 21.418 | 3.8537 | 17.0772 | 56.4629 | 41.2889 | 55.9106 | 37.3116
2012-10-31 01:17 | 25.9296 | 77.8961 | 62.753 | 77.3628 | 58.7334 | 55.8959 | 0.00681 | 0.32844 | 0.002237 | 48.2285 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0746 | 16.0304 | 21.4339 | 3.8535 | 17.0768 | 56.4622 | 41.3191 | 55.9289 | 37.2995
2012-10-31 01:17 | 25.9221 | 77.9419 | 62.761 | 77.4125 | 58.8265 | 55.8971 | 0.006798 | 0.32841 | 0.002233 | 48.3094 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0749 | 16.0302 | 21.4424 | 3.8535 | 17.0771 | 56.4995 | 41.3186 | 55.9701 | 37.3841
2012-10-31 01:17 | 25.9296 | 78.0218 | 62.8032 | 77.4885 | 58.8804 | 55.8942 | 0.006798 | 0.32849 | 0.002233 | 48.322 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0745 | 16.0302 | 21.4339 | 3.8533 | 17.0768 | 56.5879 | 41.3693 | 56.0546 | 37.4465
2012-10-31 01:17 | 25.9303 | 78.0377 | 62.8617 | 77.5426 | 58.912 | 55.9057 | 0.006791 | 0.32847 | 0.002231 | 48.3677 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0755 | 16.0305 | 21.4306 | 3.8541 | 17.0777 | 56.6071 | 41.4311 | 56.112 | 37.4814
2012-10-31 01:17 | 25.9333 | 78.1054 | 62.9263 | 77.538 | 59.004 | 55.9184 | 0.006798 | 0.32848 | 0.002233 | 48.3199 | 1.0321 | 16.5445 | 17.075 | 16.0304 | 21.4978 | 3.855 | 17.0772 | 56.6076 | 41.4285 | 56.0402 | 37.5062
2012-10-31 01:17 | 25.9251 | 78.1734 | 62.9335 | 77.6097 | 59.0267 | 55.9184 | 0.006804 | 0.32848 | 0.002235 | 48.2773 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0748 | 16.0304 | 21.4454 | 3.855 | 17.077 | 56.728 | 41.4881 | 56.1643 | 37.5813
2012-10-31 01:17 | 25.9311 | 78.1794 | 62.9704 | 77.6462 | 59.025 | 55.9213 | 0.006804 | 0.32851 | 0.002235 | 48.2816 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0747 | 16.0302 | 21.4434 | 3.8552 | 17.0769 | 56.736 | 41.527 | 56.2028 | 37.5816
2012-10-31 01:17 | 25.9266 | 78.2015 | 63.0545 | 77.7103 | 59.0321 | 55.9254 | 0.006795 | 0.32854 | 0.002232 | 48.3498 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0748 | 16.0303 | 21.4429 | 3.8555 | 17.077 | 56.7586 | 41.6116 | 56.2674 | 37.5892
2012-10-31 01:18 | 25.9311 | 78.2632 | 63.0821 | 77.7186 | 59.0521 | 55.93 | 0.006791 | 0.32854 | 0.002231 | 48.3783 | 1.032 | 16.5438 | 17.0738 | 16.0302 | 21.4434 | 3.8558 | 17.076 | 56.8198 | 41.6387 | 56.2752 | 37.6087
2012-10-31 01:18 | 25.9333 | 78.2958 | 63.1074 | 77.7741 | 59.0929 | 55.9369 | 0.006795 | 0.32855 | 0.002233 | 48.3519 | 1.0319 | 16.5414 | 17.0686 | 16.0305 | 21.4456 | 3.8563 | 17.0708 | 56.8502 | 41.6618 | 56.3285 | 37.6473
2012-10-31 01:18 | 25.934 | 78.3384 | 63.1158 | 77.8281 | 59.1091 | 55.9381 | 0.006791 | 0.32848 | 0.002231 | 48.3698 | 1.0318 | 16.5405 | 17.067 | 16.0303 | 21.4182 | 3.8564 | 17.0692 | 56.9202 | 41.6976 | 56.4099 | 37.6909
2012-10-31 01:18 | 25.9318 | 78.3705 | 63.1791 | 77.8412 | 59.1031 | 55.9341 | 0.006782 | 0.32851 | 0.002228 | 48.4382 | 1.0319 | 16.5416 | 17.0688 | 16.0306 | 21.4361 | 3.8561 | 17.071 | 56.9344 | 41.743 | 56.4051 | 37.667
2012-10-31 01:18 | 25.9378 | 78.4145 | 63.2044 | 77.8891 | 59.1516 | 55.9462 | 0.006801 | 0.32851 | 0.002234 | 48.3029 | 1.0319 | 16.5417 | 17.0694 | 16.0304 | 21.434 | 3.8569 | 17.0716 | 56.9805 | 41.7704 | 56.4551 | 37.7176
2012-10-31 01:18 | 25.9393 | 78.4731 | 63.202 | 77.9515 | 59.1183 | 55.9479 | 0.006801 | 0.32851 | 0.002234 | 48.3029 | 1.0318 | 16.5405 | 17.0669 | 16.0304 | 21.4396 | 3.857 | 17.0691 | 57.0335 | 41.7624 | 56.5119 | 37.6787
2012-10-31 01:18 | 25.9385 | 78.4876 | 63.2629 | 78.004 | 59.1755 | 55.9618 | 0.006798 | 0.32847 | 0.002233 | 48.3179 | 1.0319 | 16.5412 | 17.0683 | 16.0304 | 21.4227 | 3.858 | 17.0706 | 57.0649 | 41.8402 | 56.5813 | 37.7528
2012-10-31 01:18 | 25.9348 | 78.5524 | 63.29 | 78.0041 | 59.2607 | 55.9612 | 0.006791 | 0.32857 | 0.002231 | 48.3826 | 1.0319 | 16.5419 | 17.0698 | 16.0302 | 21.431 | 3.858 | 17.0721 | 57.1214 | 41.859 | 56.5731 | 37.8297
2012-10-31 01:18 | 25.9355 | 78.5645 | 63.31 | 78.081 | 59.2614 | 55.9676 | 0.006795 | 0.32854 | 0.002232 | 48.3498 | 1.032 | 16.5428 | 17.0716 | 16.0304 | 21.4237 | 3.8584 | 17.0739 | 57.1408 | 41.8863 | 56.6573 | 37.8377
2012-10-31 01:18 | 25.9385 | 78.6627 | 63.3284 | 78.1144 | 59.3418 | 55.9734 | 0.006801 | 0.32852 | 0.002234 | 48.305 | 1.032 | 16.543 | 17.0721 | 16.0303 | 21.4428 | 3.8588 | 17.0743 | 57.2199 | 41.8856 | 56.6716 | 37.899
2012-10-31 01:18 | 25.9333 | 78.6689 | 63.3848 | 78.1397 | 59.3211 | 55.982 | 0.006798 | 0.32854 | 0.002233 | 48.3285 | 1.032 | 16.5426 | 17.0712 | 16.0304 | 21.4055 | 3.8594 | 17.0735 | 57.2634 | 41.9793 | 56.7342 | 37.9156
2012-10-31 01:18 | 25.9438 | 78.7251 | 63.4069 | 78.1845 | 59.4205 | 55.9843 | 0.006779 | 0.32861 | 0.002228 | 48.4746 | 1.0319 | 16.5413 | 17.0687 | 16.0302 | 21.44 | 3.8596 | 17.0709 | 57.2851 | 41.9669 | 56.7445 | 37.9805
2012-10-31 01:18 | 25.9378 | 78.7343 | 63.4355 | 78.2508 | 59.4377 | 55.9786 | 0.006782 | 0.32852 | 0.002228 | 48.4403 | 1.032 | 16.5425 | 17.0711 | 16.0303 | 21.4461 | 3.8592 | 17.0733 | 57.2882 | 41.9894 | 56.8047 | 37.9916
2012-10-31 01:18 | 25.9415 | 78.7951 | 63.4854 | 78.2774 | 59.426 | 55.9918 | 0.006801 | 0.3286 | 0.002235 | 48.3157 | 1.032 | 16.5432 | 17.0724 | 16.0304 | 21.4377 | 3.8601 | 17.0747 | 57.3574 | 42.0477 | 56.8397 | 37.9883
2012-10-31 01:18 | 25.94 | 78.8393 | 63.4839 | 78.3101 | 59.4863 | 56.0074 | 0.006801 | 0.32848 | 0.002234 | 48.2986 | 1.032 | 16.5441 | 17.0744 | 16.0304 | 21.4041 | 3.8612 | 17.0766 | 57.4352 | 42.0798 | 56.906 | 38.0822
2012-10-31 01:18 | 25.9378 | 78.8828 | 63.5511 | 78.3917 | 59.5382 | 56.0063 | 0.006801 | 0.32855 | 0.002234 | 48.3092 | 1.0321 | 16.5449 | 17.0762 | 16.0302 | 21.422 | 3.8611 | 17.0785 | 57.4608 | 42.1291 | 56.9697 | 38.1162
2012-10-31 01:18 | 25.9438 | 78.904 | 63.5994 | 78.3977 | 59.5597 | 55.9947 | 0.006795 | 0.32852 | 0.002232 | 48.3476 | 1.0321 | 16.5448 | 17.0758 | 16.0302 | 21.44 | 3.8603 | 17.0781 | 57.464 | 42.1594 | 56.9577 | 38.1197
2012-10-31 01:18 | 25.9468 | 78.9412 | 63.6486 | 78.4845 | 59.5279 | 56.0126 | 0.006804 | 0.32845 | 0.002235 | 48.2731 | 1.0321 | 16.5448 | 17.0758 | 16.0302 | 21.427 | 3.8615 | 17.078 | 57.5142 | 42.2216 | 57.0575 | 38.1009
2012-10-31 01:18 | 25.9445 | 79.0036 | 63.6386 | 78.4936 | 59.572 | 56.0126 | 0.006788 | 0.32848 | 0.00223 | 48.3911 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0754 | 16.0303 | 21.3966 | 3.8615 | 17.0776 | 57.607 | 42.242 | 57.097 | 38.1754
2012-10-31 01:18 | 25.9385 | 79.0814 | 63.6789 | 78.5409 | 59.6278 | 56.0202 | 0.006801 | 0.32844 | 0.002234 | 48.2923 | 1.0321 | 16.5451 | 17.0766 | 16.0302 | 21.4347 | 3.862 | 17.0788 | 57.6467 | 42.2442 | 57.1062 | 38.1931
2012-10-31 01:18 | 25.9348 | 79.0891 | 63.7175 | 78.5829 | 59.6705 | 56.0317 | 0.006798 | 0.32845 | 0.002233 | 48.3157 | 1.0322 | 16.5456 | 17.0777 | 16.0301 | 21.411 | 3.8628 | 17.08 | 57.6781 | 42.3065 | 57.1719 | 38.2595
2012-10-31 01:18 | 25.9355 | 79.1202 | 63.7413 | 78.6635 | 59.7137 | 56.0346 | 0.006788 | 0.32849 | 0.00223 | 48.3932 | 1.0321 | 16.5454 | 17.0772 | 16.0302 | 21.4157 | 3.863 | 17.0794 | 57.7045 | 42.3256 | 57.2478 | 38.298
2012-10-31 01:19 | 25.934 | 79.172 | 63.7552 | 78.643 | 59.7586 | 56.0392 | 0.006791 | 0.32847 | 0.002231 | 48.3677 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0749 | 16.0302 | 21.3941 | 3.8633 | 17.0771 | 57.7779 | 42.3611 | 57.2489 | 38.3645
2012-10-31 01:19 | 25.934 | 79.2481 | 63.7937 | 78.7153 | 59.7663 | 56.0398 | 0.006791 | 0.32848 | 0.002231 | 48.3698 | 1.0321 | 16.5452 | 17.0769 | 16.03 | 21.4343 | 3.8634 | 17.0791 | 57.8138 | 42.3594 | 57.281 | 38.332
2012-10-31 01:19 | 25.9318 | 79.2725 | 63.8377 | 78.7435 | 59.8028 | 56.0363 | 0.006785 | 0.32847 | 0.002229 | 48.4105 | 1.0321 | 16.5449 | 17.0763 | 16.0301 | 21.424 | 3.8631 | 17.0785 | 57.8485 | 42.4137 | 57.3195 | 38.3788
2012-10-31 01:19 | 25.9221 | 79.3123 | 63.8935 | 78.7757 | 59.8395 | 56.0398 | 0.006795 | 0.32851 | 0.002232 | 48.3455 | 1.0322 | 16.5458 | 17.0784 | 16.0299 | 21.3983 | 3.8634 | 17.0806 | 57.914 | 42.4952 | 57.3774 | 38.4412
2012-10-31 01:19 | 25.9258 | 79.3921 | 63.928 | 78.8479 | 59.8818 | 56.0577 | 0.006804 | 0.32848 | 0.002235 | 48.2773 | 1.0321 | 16.5453 | 17.077 | 16.0301 | 21.4261 | 3.8646 | 17.0793 | 57.966 | 42.5019 | 57.4218 | 38.4557
2012-10-31 01:19 | 25.9228 | 79.3815 | 63.9558 | 78.8754 | 59.8788 | 56.0537 | 0.006791 | 0.32854 | 0.002231 | 48.3783 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0753 | 16.03 | 21.4351 | 3.8643 | 17.0776 | 57.9464 | 42.5207 | 57.4403 | 38.4437
2012-10-31 01:19 | 25.9251 | 79.399 | 63.9542 | 78.9233 | 59.9198 | 56.0525 | 0.006804 | 0.32845 | 0.002235 | 48.2731 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0759 | 16.03 | 21.4213 | 3.8643 | 17.0781 | 57.9777 | 42.5329 | 57.502 | 38.4985
2012-10-31 01:19 | 25.9191 | 79.4615 | 64.0098 | 78.9706 | 59.9872 | 56.056 | 0.006801 | 0.32858 | 0.002235 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0761 | 16.0299 | 21.4515 | 3.8645 | 17.0783 | 58.01 | 42.5583 | 57.5191 | 38.5357
2012-10-31 01:19 | 25.9258 | 79.4758 | 64.0281 | 78.9735 | 59.99 | 56.0618 | 0.006795 | 0.32857 | 0.002233 | 48.3541 | 1.0321 | 16.5451 | 17.077 | 16.0298 | 21.4501 | 3.8649 | 17.0792 | 58.0257 | 42.578 | 57.5234 | 38.5399
2012-10-31 01:19 | 25.9146 | 79.5521 | 64.0554 | 79.0156 | 60.029 | 56.067 | 0.006798 | 0.32855 | 0.002233 | 48.3305 | 1.0321 | 16.5451 | 17.0766 | 16.0301 | 21.4269 | 3.8653 | 17.0789 | 58.1252 | 42.6285 | 57.5887 | 38.6021
2012-10-31 01:19 | 25.9191 | 79.5909 | 64.0791 | 79.0658 | 60.0142 | 56.067 | 0.006791 | 0.32855 | 0.002231 | 48.3804 | 1.0321 | 16.5452 | 17.077 | 16.0299 | 21.4314 | 3.8653 | 17.0792 | 58.1595 | 42.6477 | 57.6344 | 38.5828
2012-10-31 01:19 | 25.9191 | 79.5833 | 64.1099 | 79.1152 | 60.0529 | 56.0652 | 0.00682 | 0.32864 | 0.002241 | 48.1874 | 1.0322 | 16.5458 | 17.0783 | 16.0299 | 21.4314 | 3.8651 | 17.0805 | 58.1519 | 42.6785 | 57.6838 | 38.6215
2012-10-31 01:19 | 25.9206 | 79.6494 | 64.1384 | 79.1396 | 60.1085 | 56.0808 | 0.006795 | 0.32854 | 0.002232 | 48.3498 | 1.0321 | 16.5451 | 17.0764 | 16.0302 | 21.3807 | 3.8662 | 17.0786 | 58.2687 | 42.7577 | 57.7589 | 38.7278
2012-10-31 01:19 | 25.9206 | 79.7179 | 64.2 | 79.189 | 60.1664 | 56.0722 | 0.006795 | 0.32858 | 0.002233 | 48.3561 | 1.0322 | 16.5456 | 17.0779 | 16.0299 | 21.3928 | 3.8656 | 17.0801 | 58.3251 | 42.8072 | 57.7962 | 38.7736
2012-10-31 01:19 | 25.9168 | 79.7255 | 64.2154 | 79.2081 | 60.1819 | 56.0884 | 0.006798 | 0.32857 | 0.002234 | 48.3327 | 1.0322 | 16.5453 | 17.0773 | 16.0298 | 21.3809 | 3.8667 | 17.0795 | 58.3446 | 42.8345 | 57.8272 | 38.801
2012-10-31 01:19 | 25.9153 | 79.7849 | 64.2255 | 79.2408 | 60.1572 | 56.086 | 0.006798 | 0.32857 | 0.002234 | 48.3327 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0751 | 16.0298 | 21.3714 | 3.8666 | 17.0773 | 58.4135 | 42.8541 | 57.8694 | 38.7858
2012-10-31 01:19 | 25.9206 | 79.794 | 64.2923 | 79.2766 | 60.2012 | 56.0936 | 0.006804 | 0.32854 | 0.002235 | 48.2859 | 1.0321 | 16.5437 | 17.074 | 16.0299 | 21.3887 | 3.8671 | 17.0763 | 58.4053 | 42.9036 | 57.8879 | 38.8125
2012-10-31 01:19 | 25.9131 | 79.8093 | 64.2848 | 79.2957 | 60.2091 | 56.0889 | 0.006807 | 0.32855 | 0.002236 | 48.2666 | 1.032 | 16.5436 | 17.0738 | 16.0299 | 21.4013 | 3.8668 | 17.076 | 58.408 | 42.8835 | 57.8944 | 38.8078
2012-10-31 01:19 | 25.9168 | 79.9005 | 64.3232 | 79.3489 | 60.2553 | 56.1011 | 0.006801 | 0.32848 | 0.002234 | 48.2986 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0741 | 16.0297 | 21.3689 | 3.8676 | 17.0764 | 58.5316 | 42.9543 | 57.98 | 38.8864
2012-10-31 01:19 | 25.9168 | 79.9271 | 64.3655 | 79.4059 | 60.2437 | 56.0907 | 0.006801 | 0.32858 | 0.002235 | 48.3135 | 1.032 | 16.5432 | 17.0729 | 16.0299 | 21.389 | 3.8669 | 17.0751 | 58.5381 | 42.9765 | 58.0169 | 38.8547
2012-10-31 01:19 | 25.9221 | 79.9286 | 64.3747 | 79.4417 | 60.3224 | 56.1022 | 0.006804 | 0.32855 | 0.002235 | 48.2879 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0763 | 16.0296 | 21.3421 | 3.8677 | 17.0785 | 58.5865 | 43.0326 | 58.0996 | 38.9803
2012-10-31 01:19 | 25.9228 | 80.013 | 64.4061 | 79.45 | 60.3386 | 56.1167 | 0.006795 | 0.32852 | 0.002232 | 48.3476 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0761 | 16.0297 | 21.3307 | 3.8687 | 17.0783 | 58.6823 | 43.0754 | 58.1193 | 39.0079
2012-10-31 01:19 | 25.9146 | 80.001 | 64.421 | 79.4912 | 60.3497 | 56.1184 | 0.006788 | 0.32857 | 0.00223 | 48.4039 | 1.0321 | 16.5452 | 17.0771 | 16.0299 | 21.3065 | 3.8688 | 17.0793 | 58.6945 | 43.1145 | 58.1847 | 39.0432
2012-10-31 01:20 | 25.9213 | 80.0609 | 64.4508 | 79.555 | 60.3796 | 56.1277 | 0.006801 | 0.32857 | 0.002235 | 48.3114 | 1.0321 | 16.5451 | 17.0768 | 16.03 | 21.3613 | 3.8694 | 17.079 | 58.6996 | 43.0895 | 58.1937 | 39.0183
2012-10-31 01:20 | 25.9236 | 80.0975 | 64.4993 | 79.5801 | 60.4282 | 56.1357 | 0.006791 | 0.3286 | 0.002231 | 48.3868 | 1.0321 | 16.5451 | 17.077 | 16.0299 | 21.3275 | 3.87 | 17.0792 | 58.77 | 43.1718 | 58.2526 | 39.1007
2012-10-31 01:20 | 25.9168 | 80.1401 | 64.504 | 79.5924 | 60.4716 | 56.1259 | 0.006798 | 0.3286 | 0.002234 | 48.337 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0753 | 16.0298 | 21.3167 | 3.8693 | 17.0775 | 58.8234 | 43.1873 | 58.2757 | 39.1549
2012-10-31 01:20 | 25.9138 | 80.1675 | 64.5395 | 79.6312 | 60.4609 | 56.1357 | 0.006795 | 0.32854 | 0.002232 | 48.3498 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0759 | 16.0298 | 21.2977 | 3.87 | 17.0781 | 58.8698 | 43.2418 | 58.3335 | 39.1632
2012-10-31 01:20 | 25.9206 | 80.2162 | 64.5579 | 79.6684 | 60.5256 | 56.1386 | 0.006795 | 0.3286 | 0.002233 | 48.3584 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0755 | 16.0301 | 21.3004 | 3.8702 | 17.0777 | 58.9158 | 43.2575 | 58.368 | 39.2252
2012-10-31 01:20 | 25.9161 | 80.2193 | 64.588 | 79.6868 | 60.5482 | 56.1502 | 0.006798 | 0.32864 | 0.002234 | 48.3433 | 1.032 | 16.543 | 17.0725 | 16.0299 | 21.308 | 3.871 | 17.0747 | 58.9113 | 43.28 | 58.3788 | 39.2402
2012-10-31 01:20 | 25.9176 | 80.2626 | 64.6318 | 79.7644 | 60.5999 | 56.1479 | 0.006791 | 0.32864 | 0.002232 | 48.3932 | 1.032 | 16.5435 | 17.0736 | 16.0298 | 21.3095 | 3.8708 | 17.0758 | 58.9531 | 43.3223 | 58.4549 | 39.2904
2012-10-31 01:20 | 25.9161 | 80.3334 | 64.6265 | 79.7629 | 60.61 | 56.1589 | 0.006817 | 0.32858 | 0.00224 | 48.2001 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0758 | 16.0299 | 21.32 | 3.8716 | 17.0781 | 59.0134 | 43.3065 | 58.4429 | 39.29
2012-10-31 01:20 | 25.9183 | 80.3622 | 64.7095 | 79.8031 | 60.6701 | 56.1577 | 0.006807 | 0.32865 | 0.002237 | 48.2815 | 1.0321 | 16.544 | 17.0748 | 16.0297 | 21.3503 | 3.8715 | 17.077 | 59.0119 | 43.3592 | 58.4528 | 39.3198
2012-10-31 01:20 | 25.9258 | 80.3887 | 64.7554 | 79.8372 | 60.6274 | 56.156 | 0.006807 | 0.32867 | 0.002237 | 48.2837 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0745 | 16.0297 | 21.3578 | 3.8714 | 17.0768 | 59.0309 | 43.3976 | 58.4794 | 39.2696
2012-10-31 01:20 | 25.9273 | 80.4206 | 64.7646 | 79.8806 | 60.6521 | 56.1554 | 0.006801 | 0.3286 | 0.002235 | 48.3157 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0743 | 16.0298 | 21.3272 | 3.8714 | 17.0765 | 59.0934 | 43.4374 | 58.5534 | 39.3249
2012-10-31 01:20 | 25.9213 | 80.407 | 64.7548 | 79.8974 | 60.6152 | 56.1508 | 0.006801 | 0.32861 | 0.002235 | 48.3177 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0761 | 16.0299 | 21.3453 | 3.871 | 17.0784 | 59.0617 | 43.4095 | 58.5521 | 39.2699
2012-10-31 01:20 | 25.9258 | 80.48 | 64.8016 | 79.9627 | 60.6467 | 56.1675 | 0.00681 | 0.32852 | 0.002237 | 48.2411 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0758 | 16.0298 | 21.3779 | 3.8722 | 17.078 | 59.1021 | 43.4237 | 58.5848 | 39.2688
2012-10-31 01:20 | 25.9213 | 80.4603 | 64.824 | 79.9506 | 60.6306 | 56.1629 | 0.006804 | 0.32867 | 0.002236 | 48.305 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0759 | 16.0299 | 21.3533 | 3.8719 | 17.0782 | 59.107 | 43.4707 | 58.5973 | 39.2773
2012-10-31 01:20 | 25.9228 | 80.5188 | 64.814 | 79.9902 | 60.6784 | 56.1727 | 0.006801 | 0.3286 | 0.002235 | 48.3157 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0758 | 16.0298 | 21.3508 | 3.8725 | 17.078 | 59.168 | 43.4632 | 58.6394 | 39.3276
2012-10-31 01:20 | 25.9281 | 80.5621 | 64.8693 | 80.0335 | 60.7494 | 56.1739 | 0.006795 | 0.32864 | 0.002233 | 48.3647 | 1.032 | 16.5433 | 17.073 | 16.03 | 21.4083 | 3.8726 | 17.0752 | 59.1538 | 43.461 | 58.6252 | 39.3411
2012-10-31 01:20 | 25.9333 | 80.6053 | 64.9091 | 80.0958 | 60.7971 | 56.1733 | 0.006798 | 0.32861 | 0.002234 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0749 | 16.0299 | 21.3934 | 3.8726 | 17.0772 | 59.2119 | 43.5157 | 58.7024 | 39.4037
2012-10-31 01:20 | 25.9378 | 80.6136 | 64.9713 | 80.1003 | 60.8633 | 56.1768 | 0.006798 | 0.3286 | 0.002234 | 48.337 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0754 | 16.0299 | 21.3819 | 3.8728 | 17.0776 | 59.2317 | 43.5894 | 58.7184 | 39.4814
2012-10-31 01:20 | 25.9333 | 80.6472 | 64.9091 | 80.1034 | 60.8781 | 56.1774 | 0.006801 | 0.32864 | 0.002235 | 48.322 | 1.0321 | 16.545 | 17.0767 | 16.0298 | 21.3733 | 3.8729 | 17.0789 | 59.2739 | 43.5358 | 58.7301 | 39.5048
2012-10-31 01:20 | 25.9311 | 80.6374 | 65.0185 | 80.181 | 60.8682 | 56.1831 | 0.006788 | 0.32861 | 0.002231 | 48.4103 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0759 | 16.0299 | 21.3711 | 3.8733 | 17.0782 | 59.2663 | 43.6474 | 58.8099 | 39.4971
2012-10-31 01:20 | 25.934 | 80.7353 | 65.0406 | 80.1953 | 60.9059 | 56.182 | 0.006791 | 0.32865 | 0.002232 | 48.3952 | 1.0321 | 16.5447 | 17.0763 | 16.0297 | 21.37 | 3.8732 | 17.0785 | 59.3653 | 43.6706 | 58.8253 | 39.5359
2012-10-31 01:20 | 25.9355 | 80.733 | 65.0421 | 80.2425 | 60.9267 | 56.1912 | 0.006804 | 0.32861 | 0.002236 | 48.2964 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0745 | 16.0298 | 21.3715 | 3.8738 | 17.0767 | 59.3615 | 43.6706 | 58.871 | 39.5552
2012-10-31 01:21 | 25.9445 | 80.7268 | 65.1127 | 80.2553 | 60.9743 | 56.1947 | 0.006791 | 0.32855 | 0.002231 | 48.3804 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0738 | 16.0294 | 21.3765 | 3.8741 | 17.076 | 59.3503 | 43.7362 | 58.8788 | 39.5978
2012-10-31 01:21 | 25.94 | 80.7907 | 65.0851 | 80.2964 | 60.9698 | 56.1953 | 0.006807 | 0.32852 | 0.002236 | 48.2624 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0749 | 16.0297 | 21.352 | 3.8741 | 17.0772 | 59.4387 | 43.7331 | 58.9444 | 39.6178
2012-10-31 01:21 | 25.9438 | 80.8402 | 65.1427 | 80.3268 | 60.9736 | 56.1953 | 0.006795 | 0.32858 | 0.002233 | 48.3561 | 1.0321 | 16.5441 | 17.075 | 16.0298 | 21.3517 | 3.8741 | 17.0772 | 59.4885 | 43.791 | 58.9751 | 39.6219
2012-10-31 01:21 | 25.9393 | 80.8547 | 65.1459 | 80.3528 | 61.0038 | 56.1924 | 0.006788 | 0.32857 | 0.00223 | 48.4039 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0752 | 16.0298 | 21.3272 | 3.8739 | 17.0774 | 59.5275 | 43.8187 | 59.0256 | 39.6766
2012-10-31 01:21 | 25.9475 | 80.8553 | 65.1503 | 80.3914 | 60.9734 | 56.1999 | 0.006795 | 0.3286 | 0.002233 | 48.3584 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0754 | 16.0296 | 21.3715 | 3.8744 | 17.0776 | 59.4838 | 43.7788 | 59.0199 | 39.6019
2012-10-31 01:21 | 25.94 | 80.9732 | 65.2081 | 80.3953 | 61.0624 | 56.2132 | 0.006801 | 0.32862 | 0.002235 | 48.32 | 1.0321 | 16.544 | 17.0747 | 16.0298 | 21.3479 | 3.8753 | 17.0769 | 59.6253 | 43.8602 | 59.0474 | 39.7145
2012-10-31 01:21 | 25.9445 | 80.9701 | 65.2126 | 80.4454 | 61.0785 | 56.219 | 0.006798 | 0.32864 | 0.002234 | 48.3433 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0761 | 16.0296 | 21.3605 | 3.8757 | 17.0783 | 59.6096 | 43.8521 | 59.0849 | 39.718
2012-10-31 01:21 | 25.9468 | 80.9724 | 65.2688 | 80.4591 | 61.0615 | 56.2132 | 0.006795 | 0.3286 | 0.002233 | 48.3584 | 1.0321 | 16.5448 | 17.0766 | 16.0296 | 21.3708 | 3.8753 | 17.0788 | 59.6016 | 43.898 | 59.0883 | 39.6907
2012-10-31 01:21 | 25.9557 | 81.0231 | 65.2585 | 80.5707 | 61.0743 | 56.2132 | 0.006798 | 0.32864 | 0.002234 | 48.3433 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0759 | 16.0296 | 21.3636 | 3.8753 | 17.0781 | 59.6595 | 43.8949 | 59.2071 | 39.7107
2012-10-31 01:21 | 25.943 | 81.0599 | 65.2688 | 80.5352 | 61.0616 | 56.2086 | 0.00681 | 0.32868 | 0.002238 | 48.2645 | 1.0321 | 16.5446 | 17.076 | 16.0297 | 21.3429 | 3.875 | 17.0782 | 59.717 | 43.9259 | 59.1923 | 39.7187
2012-10-31 01:21 | 25.9453 | 81.0736 | 65.3327 | 80.5451 | 61.1449 | 56.2271 | 0.006791 | 0.32864 | 0.002232 | 48.3932 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0756 | 16.0296 | 21.3292 | 3.8763 | 17.0778 | 59.7444 | 44.0035 | 59.2159 | 39.8157
2012-10-31 01:21 | 25.9498 | 81.1047 | 65.3179 | 80.6142 | 61.1494 | 56.2207 | 0.006801 | 0.3286 | 0.002235 | 48.3157 | 1.0322 | 16.5449 | 17.0769 | 16.0295 | 21.3778 | 3.8759 | 17.0792 | 59.7269 | 43.9401 | 59.2364 | 39.7716
2012-10-31 01:21 | 25.9468 | 81.1245 | 65.3303 | 80.6074 | 61.1773 | 56.2323 | 0.006817 | 0.32865 | 0.00224 | 48.2107 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0756 | 16.0297 | 21.3507 | 3.8767 | 17.0778 | 59.7738 | 43.9796 | 59.2567 | 39.8266
2012-10-31 01:21 | 25.9468 | 81.2005 | 65.3649 | 80.6493 | 61.1928 | 56.2299 | 0.006804 | 0.32867 | 0.002236 | 48.305 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0753 | 16.0297 | 21.3467 | 3.8765 | 17.0775 | 59.8538 | 44.0182 | 59.3026 | 39.8461
2012-10-31 01:21 | 25.9438 | 81.2051 | 65.3504 | 80.6805 | 61.2515 | 56.2346 | 0.006807 | 0.32867 | 0.002237 | 48.2837 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0742 | 16.0297 | 21.416 | 3.8768 | 17.0764 | 59.7891 | 43.9344 | 59.2645 | 39.8355
2012-10-31 01:21 | 25.9505 | 81.2308 | 65.3917 | 80.7252 | 61.2582 | 56.2369 | 0.006795 | 0.32868 | 0.002233 | 48.371 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0751 | 16.0296 | 21.3625 | 3.877 | 17.0774 | 59.8683 | 44.0292 | 59.3627 | 39.8957
2012-10-31 01:21 | 25.952 | 81.2779 | 65.4432 | 80.7533 | 61.3099 | 56.2421 | 0.00681 | 0.32862 | 0.002238 | 48.2561 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0752 | 16.0296 | 21.3519 | 3.8773 | 17.0774 | 59.926 | 44.0913 | 59.4014 | 39.958
2012-10-31 01:21 | 25.9423 | 81.3176 | 65.4642 | 80.7664 | 61.3272 | 56.2404 | 0.00681 | 0.32858 | 0.002238 | 48.2496 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0749 | 16.0293 | 21.3743 | 3.8772 | 17.0772 | 59.9433 | 44.0899 | 59.3921 | 39.9529
2012-10-31 01:21 | 25.9528 | 81.3623 | 65.4594 | 80.7807 | 61.3261 | 56.2438 | 0.006801 | 0.32864 | 0.002235 | 48.322 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0739 | 16.0296 | 21.3728 | 3.8774 | 17.0761 | 59.9895 | 44.0866 | 59.4079 | 39.9533
2012-10-31 01:21 | 25.9475 | 81.3418 | 65.4963 | 80.821 | 61.2938 | 56.2502 | 0.006801 | 0.32867 | 0.002235 | 48.3263 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0739 | 16.0295 | 21.3595 | 3.8779 | 17.0761 | 59.9823 | 44.1368 | 59.4615 | 39.9343
2012-10-31 01:21 | 25.9475 | 81.3684 | 65.5271 | 80.8249 | 61.3633 | 56.2565 | 0.006801 | 0.32862 | 0.002235 | 48.32 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0745 | 16.0293 | 21.3394 | 3.8783 | 17.0767 | 60.029 | 44.1877 | 59.4855 | 40.0239
2012-10-31 01:21 | 25.9542 | 81.4055 | 65.503 | 80.8848 | 61.3893 | 56.256 | 0.006791 | 0.32867 | 0.002232 | 48.3974 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0747 | 16.0295 | 21.33 | 3.8783 | 17.0769 | 60.0755 | 44.173 | 59.5548 | 40.0593
2012-10-31 01:21 | 25.9542 | 81.4435 | 65.5799 | 80.9304 | 61.4279 | 56.26 | 0.006801 | 0.32862 | 0.002235 | 48.32 | 1.032 | 16.5435 | 17.0737 | 16.0297 | 21.334 | 3.8786 | 17.0759 | 60.1095 | 44.2459 | 59.5964 | 40.0939
2012-10-31 01:22 | 25.9505 | 81.4322 | 65.5955 | 80.9457 | 61.4666 | 56.2461 | 0.006798 | 0.32861 | 0.002234 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0746 | 16.0297 | 21.2982 | 3.8776 | 17.0769 | 60.134 | 44.2973 | 59.6475 | 40.1684
2012-10-31 01:22 | 25.955 | 81.5204 | 65.6307 | 80.9616 | 61.502 | 56.2554 | 0.006804 | 0.32864 | 0.002236 | 48.3007 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0736 | 16.0295 | 21.3348 | 3.8782 | 17.0758 | 60.1856 | 44.2959 | 59.6268 | 40.1672
2012-10-31 01:22 | 25.9528 | 81.4992 | 65.6208 | 80.9898 | 61.4303 | 56.2629 | 0.006798 | 0.32862 | 0.002234 | 48.3413 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0742 | 16.0295 | 21.3527 | 3.8788 | 17.0764 | 60.1465 | 44.2681 | 59.6371 | 40.0776
2012-10-31 01:22 | 25.9513 | 81.5357 | 65.6424 | 81.0453 | 61.4983 | 56.2652 | 0.006801 | 0.32862 | 0.002235 | 48.32 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0294 | 21.3512 | 3.8789 | 17.077 | 60.1845 | 44.2912 | 59.6941 | 40.1471
2012-10-31 01:22 | 25.952 | 81.5706 | 65.6815 | 81.0346 | 61.5221 | 56.2739 | 0.006798 | 0.3286 | 0.002234 | 48.337 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0763 | 16.0293 | 21.3359 | 3.8795 | 17.0785 | 60.2347 | 44.3456 | 59.6987 | 40.1862
2012-10-31 01:22 | 25.952 | 81.6124 | 65.6892 | 81.0879 | 61.5144 | 56.2577 | 0.006804 | 0.32864 | 0.002236 | 48.3007 | 1.0321 | 16.5445 | 17.076 | 16.0295 | 21.3359 | 3.8784 | 17.0782 | 60.2765 | 44.3533 | 59.752 | 40.1785
2012-10-31 01:22 | 25.9572 | 81.6138 | 65.7444 | 81.1045 | 61.5582 | 56.2802 | 0.006798 | 0.32862 | 0.002234 | 48.3413 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0746 | 16.0295 | 21.313 | 3.88 | 17.0768 | 60.3008 | 44.4314 | 59.7915 | 40.2452
2012-10-31 01:22 | 25.9565 | 81.6587 | 65.736 | 81.1304 | 61.5961 | 56.2825 | 0.006801 | 0.32865 | 0.002235 | 48.3241 | 1.0321 | 16.544 | 17.075 | 16.0295 | 21.3323 | 3.8801 | 17.0772 | 60.3264 | 44.4037 | 59.7981 | 40.2638
2012-10-31 01:22 | 25.961 | 81.6822 | 65.7943 | 81.1463 | 61.6044 | 56.2843 | 0.006801 | 0.32865 | 0.002235 | 48.3241 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0742 | 16.0296 | 21.3569 | 3.8802 | 17.0765 | 60.3253 | 44.4374 | 59.7894 | 40.2475
2012-10-31 01:22 | 25.9587 | 81.6761 | 65.7344 | 81.1744 | 61.5636 | 56.282 | 0.006791 | 0.32867 | 0.002232 | 48.3974 | 1.032 | 16.5433 | 17.0734 | 16.0296 | 21.2944 | 3.8801 | 17.0756 | 60.3817 | 44.44 | 59.88 | 40.2692
2012-10-31 01:22 | 25.9572 | 81.7544 | 65.8021 | 81.2071 | 61.5621 | 56.286 | 0.006791 | 0.32865 | 0.002232 | 48.3952 | 1.0321 | 16.5434 | 17.0739 | 16.0293 | 21.3009 | 3.8804 | 17.0762 | 60.4535 | 44.5012 | 59.9062 | 40.2612
2012-10-31 01:22 | 25.9565 | 81.7537 | 65.8244 | 81.2444 | 61.6154 | 56.297 | 0.006817 | 0.32862 | 0.00224 | 48.2065 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0745 | 16.0293 | 21.3243 | 3.8811 | 17.0767 | 60.4294 | 44.5001 | 59.9201 | 40.2911
2012-10-31 01:22 | 25.961 | 81.7658 | 65.7713 | 81.2527 | 61.6083 | 56.2901 | 0.006807 | 0.32865 | 0.002237 | 48.2815 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0747 | 16.0297 | 21.2605 | 3.8806 | 17.077 | 60.5053 | 44.5108 | 59.9922 | 40.3478
2012-10-31 01:22 | 25.9595 | 81.7985 | 65.8582 | 81.2816 | 61.6608 | 56.2953 | 0.006801 | 0.32864 | 0.002235 | 48.322 | 1.032 | 16.5422 | 17.0712 | 16.0296 | 21.3153 | 3.881 | 17.0734 | 60.4832 | 44.5429 | 59.9663 | 40.3455
2012-10-31 01:22 | 25.9557 | 81.8327 | 65.8774 | 81.3006 | 61.6686 | 56.3028 | 0.006798 | 0.32861 | 0.002234 | 48.3391 | 1.032 | 16.5421 | 17.0711 | 16.0295 | 21.2874 | 3.8815 | 17.0734 | 60.5453 | 44.59 | 60.0132 | 40.3812
2012-10-31 01:22 | 25.9632 | 81.8592 | 65.8772 | 81.3385 | 61.6954 | 56.3039 | 0.006798 | 0.32864 | 0.002234 | 48.3433 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0741 | 16.0294 | 21.3149 | 3.8816 | 17.0764 | 60.5443 | 44.5623 | 60.0236 | 40.3805
2012-10-31 01:22 | 25.9632 | 81.8934 | 65.9272 | 81.3461 | 61.7031 | 56.3022 | 0.006814 | 0.32865 | 0.002239 | 48.2319 | 1.032 | 16.5428 | 17.0727 | 16.0293 | 21.3069 | 3.8815 | 17.075 | 60.5865 | 44.6203 | 60.0392 | 40.3962
2012-10-31 01:22 | 25.97 | 81.866 | 65.9033 | 81.3643 | 61.733 | 56.2999 | 0.006804 | 0.32868 | 0.002236 | 48.307 | 1.032 | 16.5428 | 17.0725 | 16.0297 | 21.3137 | 3.8813 | 17.0747 | 60.5523 | 44.5896 | 60.0506 | 40.4193
2012-10-31 01:22 | 25.9625 | 81.9041 | 65.9227 | 81.3948 | 61.7834 | 56.2964 | 0.00681 | 0.3287 | 0.002238 | 48.2667 | 1.032 | 16.5427 | 17.0722 | 16.0296 | 21.3303 | 3.8811 | 17.0744 | 60.5738 | 44.5924 | 60.0645 | 40.4531
2012-10-31 01:22 | 25.958 | 81.93 | 65.9758 | 81.3903 | 61.8175 | 56.3109 | 0.006807 | 0.32865 | 0.002237 | 48.2815 | 1.032 | 16.5426 | 17.0723 | 16.0293 | 21.3419 | 3.8821 | 17.0746 | 60.5881 | 44.6339 | 60.0484 | 40.4756
2012-10-31 01:22 | 25.9602 | 81.9436 | 65.9934 | 81.4267 | 61.8737 | 56.3085 | 0.006795 | 0.3287 | 0.002233 | 48.3732 | 1.032 | 16.5429 | 17.0726 | 16.0295 | 21.34 | 3.8819 | 17.0749 | 60.6036 | 44.6534 | 60.0867 | 40.5337
2012-10-31 01:22 | 25.9617 | 81.9564 | 66.041 | 81.4662 | 61.8598 | 56.3143 | 0.006791 | 0.32861 | 0.002232 | 48.3889 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0735 | 16.0294 | 21.3496 | 3.8823 | 17.0758 | 60.6068 | 44.6914 | 60.1166 | 40.5102
2012-10-31 01:23 | 25.97 | 82.0559 | 66.0378 | 81.5392 | 61.8141 | 56.3305 | 0.006795 | 0.32861 | 0.002233 | 48.3604 | 1.0321 | 16.5434 | 17.0739 | 16.0294 | 21.3739 | 3.8834 | 17.0761 | 60.682 | 44.6639 | 60.1653 | 40.4402
2012-10-31 01:23 | 25.9602 | 82.0081 | 66.0472 | 81.5218 | 61.866 | 56.3068 | 0.006807 | 0.32865 | 0.002237 | 48.2815 | 1.0321 | 16.5434 | 17.0738 | 16.0294 | 21.328 | 3.8818 | 17.076 | 60.6801 | 44.7192 | 60.1938 | 40.538
2012-10-31 01:23 | 25.9647 | 82.0278 | 66.0671 | 81.5681 | 61.855 | 56.3247 | 0.006795 | 0.32868 | 0.002233 | 48.371 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0755 | 16.0294 | 21.3285 | 3.883 | 17.0778 | 60.6993 | 44.7386 | 60.2396 | 40.5265
2012-10-31 01:23 | 25.964 | 82.1069 | 66.1163 | 81.5674 | 61.8968 | 56.3137 | 0.006795 | 0.32868 | 0.002233 | 48.371 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0742 | 16.0295 | 21.3679 | 3.8823 | 17.0764 | 60.739 | 44.7484 | 60.1995 | 40.5289
2012-10-31 01:23 | 25.97 | 82.1281 | 66.1108 | 81.6038 | 61.9336 | 56.3334 | 0.006791 | 0.3287 | 0.002232 | 48.4017 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0735 | 16.0294 | 21.3458 | 3.8836 | 17.0757 | 60.7823 | 44.765 | 60.258 | 40.5878
2012-10-31 01:23 | 25.9677 | 82.1258 | 66.1392 | 81.6547 | 61.9082 | 56.3299 | 0.006801 | 0.32867 | 0.002235 | 48.3263 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0744 | 16.0296 | 21.3315 | 3.8834 | 17.0766 | 60.7943 | 44.8077 | 60.3232 | 40.5767
2012-10-31 01:23 | 25.973 | 82.1121 | 66.1522 | 81.6182 | 61.9713 | 56.3247 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.0321 | 16.544 | 17.0751 | 16.0294 | 21.3368 | 3.883 | 17.0773 | 60.7753 | 44.8154 | 60.2814 | 40.6345
2012-10-31 01:23 | 25.9692 | 82.1691 | 66.1676 | 81.6714 | 61.956 | 56.3294 | 0.006788 | 0.32872 | 0.002231 | 48.4274 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0741 | 16.0295 | 21.3651 | 3.8833 | 17.0763 | 60.804 | 44.8025 | 60.3063 | 40.5909
2012-10-31 01:23 | 25.97 | 82.1775 | 66.1723 | 81.695 | 61.9876 | 56.3294 | 0.00681 | 0.3287 | 0.002238 | 48.2667 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0736 | 16.0292 | 21.3539 | 3.8833 | 17.0759 | 60.8236 | 44.8184 | 60.3411 | 40.6337
2012-10-31 01:23 | 25.9692 | 82.2641 | 66.2061 | 81.7132 | 62.0138 | 56.3444 | 0.006807 | 0.32868 | 0.002237 | 48.2857 | 1.032 | 16.5427 | 17.0727 | 16.0291 | 21.337 | 3.8844 | 17.075 | 60.9271 | 44.8691 | 60.3762 | 40.6768
2012-10-31 01:23 | 25.9625 | 82.2536 | 66.2378 | 81.7027 | 62.0573 | 56.3328 | 0.006798 | 0.32868 | 0.002234 | 48.3497 | 1.0321 | 16.5434 | 17.0741 | 16.0291 | 21.3263 | 3.8836 | 17.0763 | 60.9273 | 44.9115 | 60.3764 | 40.731
2012-10-31 01:23 | 25.9647 | 82.2748 | 66.2131 | 81.7695 | 62.0132 | 56.3369 | 0.006791 | 0.32867 | 0.002232 | 48.3974 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0293 | 21.3646 | 3.8839 | 17.0771 | 60.9102 | 44.8485 | 60.4049 | 40.6486
2012-10-31 01:23 | 25.9662 | 82.3143 | 66.2376 | 81.8052 | 61.9684 | 56.3473 | 0.006798 | 0.32872 | 0.002235 | 48.3561 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0754 | 16.0292 | 21.2858 | 3.8846 | 17.0777 | 61.0285 | 44.9518 | 60.5194 | 40.6826
2012-10-31 01:23 | 25.9737 | 82.337 | 66.3066 | 81.8165 | 62.0376 | 56.3403 | 0.006798 | 0.3287 | 0.002234 | 48.3519 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0755 | 16.0293 | 21.3535 | 3.8841 | 17.0777 | 60.9835 | 44.9531 | 60.463 | 40.6841
2012-10-31 01:23 | 25.967 | 82.3531 | 66.2999 | 81.8174 | 62.0271 | 56.3421 | 0.006798 | 0.32867 | 0.002234 | 48.3476 | 1.0321 | 16.5435 | 17.074 | 16.0295 | 21.3388 | 3.8842 | 17.0762 | 61.0143 | 44.9611 | 60.4786 | 40.6883
2012-10-31 01:23 | 25.9565 | 82.3616 | 66.274 | 81.8449 | 61.9973 | 56.3369 | 0.006798 | 0.32868 | 0.002234 | 48.3497 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0746 | 16.0292 | 21.3082 | 3.8839 | 17.0768 | 61.0534 | 44.9658 | 60.5367 | 40.6891
2012-10-31 01:23 | 25.9587 | 82.4093 | 66.3223 | 81.8965 | 62.0226 | 56.3369 | 0.006798 | 0.32868 | 0.002234 | 48.3497 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0755 | 16.0292 | 21.3024 | 3.8839 | 17.0778 | 61.1069 | 45.0199 | 60.5941 | 40.7202
2012-10-31 01:23 | 25.958 | 82.4352 | 66.3216 | 81.8844 | 62.0759 | 56.3582 | 0.006791 | 0.32868 | 0.002232 | 48.3995 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0292 | 21.3338 | 3.8853 | 17.0771 | 61.1014 | 44.9878 | 60.5506 | 40.7421
2012-10-31 01:23 | 25.952 | 82.4558 | 66.3233 | 81.8898 | 62.1278 | 56.345 | 0.006779 | 0.32872 | 0.002228 | 48.4917 | 1.0321 | 16.544 | 17.075 | 16.0296 | 21.3439 | 3.8844 | 17.0772 | 61.1119 | 44.9794 | 60.5459 | 40.7839
2012-10-31 01:23 | 25.961 | 82.5066 | 66.3439 | 81.9444 | 62.1368 | 56.3629 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0737 | 16.0292 | 21.2887 | 3.8857 | 17.076 | 61.2179 | 45.0552 | 60.6557 | 40.8481
2012-10-31 01:23 | 25.9528 | 82.487 | 66.3433 | 81.9665 | 62.1556 | 56.3554 | 0.006804 | 0.32861 | 0.002236 | 48.2964 | 1.0321 | 16.5439 | 17.075 | 16.0294 | 21.3126 | 3.8851 | 17.0772 | 61.1744 | 45.0307 | 60.6539 | 40.843
2012-10-31 01:23 | 25.9565 | 82.5287 | 66.3778 | 81.9664 | 62.1747 | 56.3611 | 0.006804 | 0.32871 | 0.002237 | 48.3113 | 1.0321 | 16.5439 | 17.075 | 16.0294 | 21.3163 | 3.8855 | 17.0772 | 61.2124 | 45.0615 | 60.6501 | 40.8584
2012-10-31 01:23 | 25.9468 | 82.4962 | 66.4142 | 81.9643 | 62.219 | 56.36 | 0.006798 | 0.3287 | 0.002234 | 48.3519 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0752 | 16.0296 | 21.2785 | 3.8855 | 17.0774 | 61.2177 | 45.1357 | 60.6858 | 40.9405
2012-10-31 01:23 | 25.9557 | 82.5621 | 66.4192 | 82.0112 | 62.1623 | 56.3611 | 0.006804 | 0.32874 | 0.002237 | 48.3156 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0763 | 16.0293 | 21.3115 | 3.8855 | 17.0785 | 61.2506 | 45.1077 | 60.6997 | 40.8508
2012-10-31 01:24 | 25.9535 | 82.5637 | 66.4555 | 82.0356 | 62.137 | 56.364 | 0.006785 | 0.32867 | 0.00223 | 48.4402 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0294 | 21.2932 | 3.8857 | 17.077 | 61.2705 | 45.1623 | 60.7424 | 40.8438
2012-10-31 01:24 | 25.952 | 82.566 | 66.4501 | 82.0189 | 62.228 | 56.3715 | 0.006807 | 0.32868 | 0.002237 | 48.2857 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0749 | 16.0294 | 21.2957 | 3.8863 | 17.0771 | 61.2703 | 45.1544 | 60.7232 | 40.9323
2012-10-31 01:24 | 25.9535 | 82.5827 | 66.4555 | 82.0774 | 62.2449 | 56.3646 | 0.006788 | 0.32872 | 0.002231 | 48.4274 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0754 | 16.0294 | 21.2972 | 3.8858 | 17.0776 | 61.2855 | 45.1583 | 60.7802 | 40.9477
2012-10-31 01:24 | 25.9498 | 82.6283 | 66.4902 | 82.0851 | 62.2297 | 56.3635 | 0.006795 | 0.32875 | 0.002234 | 48.3818 | 1.032 | 16.5426 | 17.0722 | 16.0294 | 21.3136 | 3.8857 | 17.0744 | 61.3147 | 45.1766 | 60.7715 | 40.9161
2012-10-31 01:24 | 25.952 | 82.6078 | 66.5269 | 82.0873 | 62.2666 | 56.3681 | 0.006791 | 0.32871 | 0.002232 | 48.4038 | 1.032 | 16.5421 | 17.0711 | 16.0294 | 21.2877 | 3.886 | 17.0734 | 61.3201 | 45.2392 | 60.7996 | 40.9789
2012-10-31 01:24 | 25.9535 | 82.6624 | 66.5015 | 82.1268 | 62.3066 | 56.3843 | 0.006814 | 0.32862 | 0.002239 | 48.2278 | 1.032 | 16.5426 | 17.0727 | 16.029 | 21.3173 | 3.8871 | 17.0749 | 61.3451 | 45.1842 | 60.8095 | 40.9893
2012-10-31 01:24 | 25.9602 | 82.6805 | 66.539 | 82.1411 | 62.3326 | 56.3802 | 0.006788 | 0.32871 | 0.002231 | 48.4252 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0747 | 16.0293 | 21.316 | 3.8869 | 17.0769 | 61.3645 | 45.223 | 60.8251 | 41.0166
2012-10-31 01:24 | 25.955 | 82.7019 | 66.5376 | 82.1663 | 62.312 | 56.3767 | 0.006795 | 0.32871 | 0.002234 | 48.3753 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0751 | 16.0292 | 21.3027 | 3.8866 | 17.0774 | 61.3992 | 45.2349 | 60.8636 | 41.0093
2012-10-31 01:24 | 25.949 | 82.7073 | 66.5547 | 82.1755 | 62.3291 | 56.3767 | 0.006814 | 0.32865 | 0.002239 | 48.2319 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0746 | 16.0295 | 21.2887 | 3.8866 | 17.0769 | 61.4186 | 45.266 | 60.8868 | 41.0404
2012-10-31 01:24 | 25.952 | 82.7369 | 66.6153 | 82.2051 | 62.3977 | 56.3843 | 0.00681 | 0.32871 | 0.002239 | 48.2687 | 1.0321 | 16.5439 | 17.075 | 16.0293 | 21.3158 | 3.8871 | 17.0772 | 61.4211 | 45.2995 | 60.8893 | 41.0819
2012-10-31 01:24 | 25.9535 | 82.7384 | 66.6283 | 82.2104 | 62.3915 | 56.3993 | 0.006798 | 0.3287 | 0.002234 | 48.3519 | 1.0321 | 16.544 | 17.0753 | 16.0293 | 21.3012 | 3.8882 | 17.0775 | 61.4372 | 45.3271 | 60.9092 | 41.0903
2012-10-31 01:24 | 25.9557 | 82.7482 | 66.5806 | 82.2392 | 62.3127 | 56.3877 | 0.006798 | 0.3287 | 0.002234 | 48.3519 | 1.0321 | 16.5443 | 17.076 | 16.0292 | 21.3155 | 3.8874 | 17.0782 | 61.4327 | 45.2651 | 60.9237 | 40.9972
2012-10-31 01:24 | 25.964 | 82.7983 | 66.6081 | 82.2475 | 62.3518 | 56.3785 | 0.006791 | 0.32875 | 0.002233 | 48.4102 | 1.0322 | 16.545 | 17.077 | 16.0295 | 21.3438 | 3.8867 | 17.0792 | 61.4545 | 45.2643 | 60.9037 | 41.008
2012-10-31 01:24 | 25.9557 | 82.7824 | 66.619 | 82.2886 | 62.3628 | 56.3773 | 0.006788 | 0.32871 | 0.002231 | 48.4252 | 1.0321 | 16.5445 | 17.076 | 16.0295 | 21.3155 | 3.8867 | 17.0782 | 61.4669 | 45.3035 | 60.9731 | 41.0473
2012-10-31 01:24 | 25.964 | 82.7907 | 66.6503 | 82.3197 | 62.402 | 56.3837 | 0.006782 | 0.32872 | 0.002229 | 48.4702 | 1.0321 | 16.5444 | 17.076 | 16.0293 | 21.2876 | 3.8871 | 17.0782 | 61.5031 | 45.3627 | 61.0321 | 41.1144
2012-10-31 01:24 | 25.9647 | 82.8293 | 66.6395 | 82.347 | 62.4027 | 56.3947 | 0.006801 | 0.32875 | 0.002236 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0747 | 16.0294 | 21.3646 | 3.8879 | 17.0769 | 61.4647 | 45.2749 | 60.9824 | 41.0381
2012-10-31 01:24 | 25.973 | 82.868 | 66.667 | 82.3477 | 62.3416 | 56.3993 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0755 | 16.0295 | 21.3448 | 3.8882 | 17.0777 | 61.5232 | 45.3222 | 61.0029 | 40.9968
2012-10-31 01:24 | 25.9707 | 82.8505 | 66.6724 | 82.3758 | 62.3624 | 56.4004 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0753 | 16.0294 | 21.3345 | 3.8882 | 17.0775 | 61.516 | 45.3379 | 61.0413 | 41.0279
2012-10-31 01:24 | 25.9745 | 82.8771 | 66.7108 | 82.3872 | 62.4356 | 56.4126 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0758 | 16.0295 | 21.3303 | 3.8891 | 17.078 | 61.5468 | 45.3805 | 61.0569 | 41.1053
2012-10-31 01:24 | 25.9752 | 82.8892 | 66.7191 | 82.3727 | 62.4864 | 56.416 | 0.006801 | 0.3287 | 0.002235 | 48.3305 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0759 | 16.0296 | 21.331 | 3.8893 | 17.0781 | 61.5582 | 45.3881 | 61.0417 | 41.1554
2012-10-31 01:24 | 25.9737 | 82.9409 | 66.7714 | 82.4015 | 62.4387 | 56.3947 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0756 | 16.0292 | 21.3054 | 3.8879 | 17.0779 | 61.6355 | 45.466 | 61.0961 | 41.1333
2012-10-31 01:24 | 25.97 | 82.9296 | 66.7677 | 82.413 | 62.5043 | 56.408 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0761 | 16.0292 | 21.3177 | 3.8888 | 17.0783 | 61.6119 | 45.45 | 61.0953 | 41.1866
2012-10-31 01:24 | 25.97 | 82.9524 | 66.8023 | 82.451 | 62.5236 | 56.4132 | 0.006804 | 0.3287 | 0.002236 | 48.3092 | 1.0321 | 16.543 | 17.0733 | 16.0291 | 21.3298 | 3.8891 | 17.0755 | 61.6226 | 45.4725 | 61.1212 | 41.1938
2012-10-31 01:24 | 25.9685 | 82.9243 | 66.7893 | 82.5293 | 62.5954 | 56.4028 | 0.006791 | 0.32874 | 0.002232 | 48.408 | 1.032 | 16.5417 | 17.0705 | 16.0293 | 21.3764 | 3.8884 | 17.0727 | 61.5479 | 45.4129 | 61.1529 | 41.219
2012-10-31 01:25 | 25.9752 | 82.9842 | 66.8152 | 82.4638 | 62.6098 | 56.3999 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.0319 | 16.5414 | 17.0697 | 16.0295 | 21.355 | 3.8882 | 17.0719 | 61.6292 | 45.4602 | 61.1088 | 41.2548
2012-10-31 01:25 | 25.9745 | 82.9911 | 66.8413 | 82.5429 | 62.6669 | 56.4097 | 0.006807 | 0.3287 | 0.002237 | 48.2879 | 1.032 | 16.5427 | 17.0724 | 16.0293 | 21.4145 | 3.8889 | 17.0747 | 61.5766 | 45.4268 | 61.1284 | 41.2524
2012-10-31 01:25 | 25.9632 | 83.0367 | 66.88 | 82.5164 | 62.6363 | 56.4068 | 0.00681 | 0.32871 | 0.002239 | 48.2687 | 1.0321 | 16.543 | 17.0732 | 16.0292 | 21.3711 | 3.8887 | 17.0755 | 61.6656 | 45.5089 | 61.1453 | 41.2652
2012-10-31 01:25 | 25.97 | 83.0435 | 66.8791 | 82.5156 | 62.6431 | 56.408 | 0.00681 | 0.32875 | 0.002239 | 48.2752 | 1.032 | 16.543 | 17.0729 | 16.0294 | 21.394 | 3.8888 | 17.0752 | 61.6495 | 45.4851 | 61.1216 | 41.2491
2012-10-31 01:25 | 25.9692 | 83.0275 | 66.9013 | 82.5528 | 62.6577 | 56.4039 | 0.006807 | 0.32874 | 0.002238 | 48.2943 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0746 | 16.0294 | 21.3812 | 3.8885 | 17.0768 | 61.6463 | 45.5201 | 61.1716 | 41.2765
2012-10-31 01:25 | 25.9587 | 83.0702 | 66.9254 | 82.5841 | 62.6087 | 56.4132 | 0.006807 | 0.32874 | 0.002238 | 48.2943 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0739 | 16.0295 | 21.3707 | 3.8891 | 17.0762 | 61.6995 | 45.5547 | 61.2134 | 41.238
2012-10-31 01:25 | 25.9677 | 83.0792 | 66.9382 | 82.5779 | 62.6331 | 56.4097 | 0.006785 | 0.32872 | 0.00223 | 48.4488 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0757 | 16.0293 | 21.4118 | 3.8889 | 17.0779 | 61.6674 | 45.5264 | 61.1661 | 41.2213
2012-10-31 01:25 | 25.9595 | 83.0444 | 66.9185 | 82.6229 | 62.6673 | 56.4062 | 0.006814 | 0.32878 | 0.00224 | 48.251 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0757 | 16.0293 | 21.3393 | 3.8886 | 17.078 | 61.7051 | 45.5792 | 61.2836 | 41.328
2012-10-31 01:25 | 25.9647 | 83.0914 | 66.9621 | 82.6167 | 62.6802 | 56.4166 | 0.006807 | 0.32875 | 0.002238 | 48.2965 | 1.0322 | 16.5448 | 17.077 | 16.0292 | 21.3847 | 3.8894 | 17.0793 | 61.7067 | 45.5774 | 61.232 | 41.2955
2012-10-31 01:25 | 25.9647 | 83.1369 | 67.0082 | 82.6736 | 62.7226 | 56.4276 | 0.00681 | 0.32872 | 0.002239 | 48.2709 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0756 | 16.0293 | 21.3887 | 3.8901 | 17.0778 | 61.7482 | 45.6195 | 61.2849 | 41.3339
2012-10-31 01:25 | 25.9572 | 83.1294 | 67.0045 | 82.6775 | 62.7575 | 56.4236 | 0.00681 | 0.32871 | 0.002239 | 48.2687 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0756 | 16.0292 | 21.3972 | 3.8898 | 17.0778 | 61.7322 | 45.6073 | 61.2803 | 41.3603
2012-10-31 01:25 | 25.9542 | 83.1378 | 67.0284 | 82.6517 | 62.8162 | 56.4253 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.0321 | 16.5444 | 17.0759 | 16.0294 | 21.4183 | 3.89 | 17.0782 | 61.7195 | 45.6101 | 61.2334 | 41.3979
2012-10-31 01:25 | 25.9498 | 83.179 | 67.0586 | 82.6815 | 62.7925 | 56.4201 | 0.006782 | 0.32872 | 0.002229 | 48.4702 | 1.0322 | 16.5449 | 17.0772 | 16.0292 | 21.3979 | 3.8896 | 17.0794 | 61.7811 | 45.6607 | 61.2836 | 41.3946
2012-10-31 01:25 | 25.9557 | 83.2229 | 67.0837 | 82.7178 | 62.783 | 56.442 | 0.006795 | 0.32868 | 0.002233 | 48.371 | 1.0322 | 16.5448 | 17.077 | 16.0292 | 21.3877 | 3.8911 | 17.0792 | 61.8352 | 45.696 | 61.3301 | 41.3953
2012-10-31 01:25 | 25.949 | 83.2617 | 67.0731 | 82.7415 | 62.7879 | 56.4357 | 0.006788 | 0.32865 | 0.002231 | 48.4166 | 1.0322 | 16.5449 | 17.0774 | 16.0291 | 21.369 | 3.8907 | 17.0796 | 61.8927 | 45.7041 | 61.3725 | 41.4189
2012-10-31 01:25 | 25.9393 | 83.2255 | 67.1172 | 82.728 | 62.755 | 56.4374 | 0.006791 | 0.32868 | 0.002232 | 48.3995 | 1.0322 | 16.5447 | 17.0768 | 16.0291 | 21.3793 | 3.8908 | 17.079 | 61.8462 | 45.7379 | 61.3487 | 41.3757
2012-10-31 01:25 | 25.9438 | 83.2869 | 67.0871 | 82.7781 | 62.7981 | 56.4316 | 0.006807 | 0.32875 | 0.002238 | 48.2965 | 1.0322 | 16.5448 | 17.077 | 16.0291 | 21.3999 | 3.8904 | 17.0792 | 61.887 | 45.6872 | 61.3782 | 41.3982
2012-10-31 01:25 | 25.9453 | 83.2732 | 67.1232 | 82.7948 | 62.8343 | 56.438 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.0322 | 16.5448 | 17.0771 | 16.0292 | 21.3693 | 3.8908 | 17.0793 | 61.9039 | 45.7539 | 61.4255 | 41.465
2012-10-31 01:25 | 25.9393 | 83.2976 | 67.1095 | 82.8001 | 62.7897 | 56.4438 | 0.006804 | 0.32867 | 0.002236 | 48.305 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0737 | 16.0294 | 21.3753 | 3.8912 | 17.076 | 61.9223 | 45.7342 | 61.4248 | 41.4144
2012-10-31 01:25 | 25.934 | 83.3075 | 67.1195 | 82.8518 | 62.7613 | 56.4345 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.032 | 16.542 | 17.071 | 16.0293 | 21.3138 | 3.8906 | 17.0732 | 61.9937 | 45.8057 | 61.538 | 41.4475
2012-10-31 01:25 | 25.94 | 83.2945 | 67.1179 | 82.8312 | 62.8444 | 56.4351 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.032 | 16.5416 | 17.0701 | 16.0293 | 21.372 | 3.8906 | 17.0724 | 61.9225 | 45.7459 | 61.4592 | 41.4724
2012-10-31 01:25 | 25.94 | 83.3211 | 67.1639 | 82.8236 | 62.8791 | 56.4293 | 0.006795 | 0.3287 | 0.002233 | 48.3732 | 1.032 | 16.542 | 17.071 | 16.0294 | 21.3319 | 3.8902 | 17.0732 | 61.9892 | 45.832 | 61.4917 | 41.5472
2012-10-31 01:25 | 25.9438 | 83.3249 | 67.1601 | 82.8692 | 62.9021 | 56.4455 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.032 | 16.5427 | 17.0724 | 16.0293 | 21.3638 | 3.8914 | 17.0747 | 61.9611 | 45.7963 | 61.5054 | 41.5383
2012-10-31 01:25 | 25.9348 | 83.3311 | 67.1664 | 82.8944 | 62.9008 | 56.4461 | 0.006788 | 0.32874 | 0.002231 | 48.4294 | 1.032 | 16.5429 | 17.073 | 16.0293 | 21.3748 | 3.8914 | 17.0752 | 61.9563 | 45.7916 | 61.5196 | 41.526
2012-10-31 01:25 | 25.9311 | 83.3957 | 67.1627 | 82.8869 | 62.8625 | 56.4386 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.032 | 16.5428 | 17.0728 | 16.0293 | 21.3471 | 3.8909 | 17.075 | 62.0486 | 45.8156 | 61.5398 | 41.5154
2012-10-31 01:26 | 25.9325 | 83.3895 | 67.2102 | 82.8845 | 62.9101 | 56.4473 | 0.006785 | 0.32872 | 0.00223 | 48.4488 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0751 | 16.0293 | 21.3404 | 3.8915 | 17.0773 | 62.0491 | 45.8698 | 61.5441 | 41.5697
2012-10-31 01:26 | 25.9318 | 83.3926 | 67.2133 | 82.8914 | 62.9364 | 56.4525 | 0.006791 | 0.32871 | 0.002232 | 48.4038 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0746 | 16.0294 | 21.3518 | 3.8918 | 17.0768 | 62.0408 | 45.8615 | 61.5396 | 41.5846
2012-10-31 01:26 | 25.9325 | 83.4275 | 67.2371 | 82.8845 | 62.8985 | 56.4536 | 0.006795 | 0.32868 | 0.002233 | 48.371 | 1.0321 | 16.5435 | 17.074 | 16.0294 | 21.3324 | 3.8919 | 17.0762 | 62.0951 | 45.9047 | 61.5521 | 41.5661
2012-10-31 01:26 | 25.9348 | 83.464 | 67.247 | 82.9552 | 62.9317 | 56.4611 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0321 | 16.544 | 17.0751 | 16.0293 | 21.3508 | 3.8924 | 17.0774 | 62.1132 | 45.8962 | 61.6044 | 41.5809
2012-10-31 01:26 | 25.9385 | 83.4373 | 67.22 | 82.9627 | 62.9431 | 56.4519 | 0.006804 | 0.32874 | 0.002237 | 48.3156 | 1.032 | 16.5419 | 17.0707 | 16.0294 | 21.3625 | 3.8918 | 17.073 | 62.0748 | 45.8575 | 61.6002 | 41.5806
2012-10-31 01:26 | 25.9445 | 83.4661 | 67.2836 | 82.9914 | 62.9683 | 56.4513 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.032 | 16.5419 | 17.0707 | 16.0294 | 21.3364 | 3.8918 | 17.0729 | 62.1297 | 45.9472 | 61.655 | 41.6319
2012-10-31 01:26 | 25.934 | 83.4556 | 67.3038 | 82.9809 | 62.927 | 56.4646 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.032 | 16.5429 | 17.0731 | 16.0292 | 21.374 | 3.8927 | 17.0753 | 62.0816 | 45.9298 | 61.6069 | 41.553
2012-10-31 01:26 | 25.94 | 83.4881 | 67.3021 | 83.0287 | 62.9561 | 56.4415 | 0.006807 | 0.32872 | 0.002238 | 48.2922 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0753 | 16.0291 | 21.36 | 3.8911 | 17.0776 | 62.1281 | 45.9421 | 61.6687 | 41.5961
2012-10-31 01:26 | 25.9363 | 83.4958 | 67.2908 | 83.0288 | 62.9139 | 56.4629 | 0.00681 | 0.32875 | 0.002239 | 48.2752 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0764 | 16.0292 | 21.3924 | 3.8926 | 17.0787 | 62.1034 | 45.8984 | 61.6364 | 41.5215
2012-10-31 01:26 | 25.9363 | 83.5452 | 67.3023 | 83.0592 | 62.9409 | 56.4611 | 0.006817 | 0.32878 | 0.002241 | 48.2297 | 1.0321 | 16.5443 | 17.076 | 16.0291 | 21.4044 | 3.8924 | 17.0783 | 62.1408 | 45.8979 | 61.6548 | 41.5365
2012-10-31 01:26 | 25.9348 | 83.5589 | 67.2893 | 83.0501 | 62.9779 | 56.4525 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0747 | 16.0292 | 21.411 | 3.8918 | 17.077 | 62.1479 | 45.8783 | 61.6391 | 41.5669
2012-10-31 01:26 | 25.9281 | 83.537 | 67.2941 | 83.1003 | 63.002 | 56.4588 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0321 | 16.5443 | 17.076 | 16.0292 | 21.3842 | 3.8923 | 17.0782 | 62.1528 | 45.9099 | 61.7161 | 41.6178
2012-10-31 01:26 | 25.9221 | 83.5538 | 67.315 | 83.0943 | 63.0384 | 56.4582 | 0.006807 | 0.32872 | 0.002238 | 48.2922 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0756 | 16.0293 | 21.3662 | 3.8922 | 17.0778 | 62.1876 | 45.9488 | 61.7281 | 41.6722
2012-10-31 01:26 | 25.9198 | 83.5553 | 67.3741 | 83.1072 | 63.0901 | 56.4715 | 0.006807 | 0.32871 | 0.002238 | 48.29 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0759 | 16.0293 | 21.3879 | 3.8931 | 17.0781 | 62.1674 | 45.9862 | 61.7193 | 41.7022
2012-10-31 01:26 | 25.9303 | 83.5885 | 67.3539 | 83.1253 | 63.0428 | 56.4617 | 0.006823 | 0.32877 | 0.002243 | 48.1853 | 1.0321 | 16.5446 | 17.0765 | 16.0292 | 21.3703 | 3.8925 | 17.0787 | 62.2182 | 45.9836 | 61.755 | 41.6725
2012-10-31 01:26 | 25.9303 | 83.6189 | 67.3769 | 83.1405 | 63.089 | 56.4519 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0746 | 16.0294 | 21.4265 | 3.8918 | 17.0768 | 62.1924 | 45.9504 | 61.714 | 41.6625
2012-10-31 01:26 | 25.9333 | 83.6371 | 67.3876 | 83.098 | 63.1074 | 56.46 | 0.006801 | 0.32872 | 0.002236 | 48.3348 | 1.0319 | 16.5415 | 17.0699 | 16.0294 | 21.3733 | 3.8924 | 17.0721 | 62.2638 | 46.0143 | 61.7247 | 41.7341
2012-10-31 01:26 | 25.9288 | 83.6174 | 67.3869 | 83.1808 | 63.0798 | 56.4704 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0678 | 16.0294 | 21.3528 | 3.8931 | 17.07 | 62.2646 | 46.0341 | 61.828 | 41.727
2012-10-31 01:26 | 25.9348 | 83.6386 | 67.4236 | 83.2248 | 63.0974 | 56.4646 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.032 | 16.5421 | 17.0714 | 16.0292 | 21.4431 | 3.8927 | 17.0736 | 62.1955 | 45.9805 | 61.7817 | 41.6543
2012-10-31 01:26 | 25.9273 | 83.6425 | 67.4046 | 83.2021 | 63.0667 | 56.4767 | 0.006788 | 0.32875 | 0.002232 | 48.4316 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0752 | 16.0293 | 21.3593 | 3.8935 | 17.0774 | 62.2832 | 46.0453 | 61.8428 | 41.7074
2012-10-31 01:26 | 25.9363 | 83.7122 | 67.4443 | 83.2414 | 63.1143 | 56.4704 | 0.006807 | 0.32878 | 0.002238 | 48.3006 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0292 | 21.4165 | 3.8931 | 17.077 | 62.2957 | 46.0278 | 61.8249 | 41.6978
2012-10-31 01:26 | 25.934 | 83.6758 | 67.4458 | 83.2543 | 63.1467 | 56.4796 | 0.006798 | 0.32874 | 0.002235 | 48.3582 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0756 | 16.0293 | 21.3781 | 3.8937 | 17.0778 | 62.2977 | 46.0677 | 61.8762 | 41.7686
2012-10-31 01:26 | 25.9318 | 83.6925 | 67.4743 | 83.2483 | 63.1021 | 56.4819 | 0.006798 | 0.32867 | 0.002234 | 48.3476 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0735 | 16.0293 | 21.412 | 3.8939 | 17.0757 | 62.2805 | 46.0623 | 61.8363 | 41.6901
2012-10-31 01:27 | 25.9228 | 83.7253 | 67.4462 | 83.2621 | 63.0969 | 56.4727 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.032 | 16.5428 | 17.0727 | 16.0294 | 21.3388 | 3.8932 | 17.0749 | 62.3865 | 46.1074 | 61.9233 | 41.7581
2012-10-31 01:27 | 25.9318 | 83.7798 | 67.4743 | 83.2749 | 63.1753 | 56.4733 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0744 | 16.0293 | 21.3919 | 3.8933 | 17.0766 | 62.3879 | 46.0824 | 61.883 | 41.7834
2012-10-31 01:27 | 25.937 | 83.7547 | 67.5371 | 83.2915 | 63.219 | 56.4842 | 0.006795 | 0.32872 | 0.002234 | 48.3775 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0744 | 16.0294 | 21.4092 | 3.894 | 17.0766 | 62.3455 | 46.1279 | 61.8823 | 41.8098
2012-10-31 01:27 | 25.9423 | 83.741 | 67.5117 | 83.2854 | 63.2089 | 56.4854 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.5425 | 17.0722 | 16.0292 | 21.4747 | 3.8941 | 17.0745 | 62.2663 | 46.037 | 61.8107 | 41.7342
2012-10-31 01:27 | 25.9423 | 83.7903 | 67.5501 | 83.3272 | 63.2012 | 56.4819 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0749 | 16.0294 | 21.4185 | 3.8939 | 17.0771 | 62.3718 | 46.1316 | 61.9087 | 41.7827
2012-10-31 01:27 | 25.9498 | 83.8092 | 67.5576 | 83.3613 | 63.2511 | 56.4831 | 0.006807 | 0.32875 | 0.002238 | 48.2965 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0747 | 16.0292 | 21.426 | 3.8939 | 17.0769 | 62.3832 | 46.1316 | 61.9353 | 41.8251
2012-10-31 01:27 | 25.9483 | 83.7926 | 67.6175 | 83.3712 | 63.211 | 56.4837 | 0.006798 | 0.32875 | 0.002235 | 48.3604 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0743 | 16.0292 | 21.4124 | 3.894 | 17.0765 | 62.3802 | 46.2051 | 61.9588 | 41.7986
2012-10-31 01:27 | 25.9453 | 83.8541 | 67.5915 | 83.3871 | 63.235 | 56.4906 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0293 | 21.4014 | 3.8945 | 17.077 | 62.4527 | 46.1901 | 61.9857 | 41.8336
2012-10-31 01:27 | 25.9445 | 83.8799 | 67.5983 | 83.4433 | 63.2149 | 56.4941 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0761 | 16.0294 | 21.4086 | 3.8947 | 17.0783 | 62.4713 | 46.1897 | 62.0347 | 41.8063
2012-10-31 01:27 | 25.9483 | 83.8799 | 67.6252 | 83.4395 | 63.2342 | 56.4964 | 0.00682 | 0.32872 | 0.002242 | 48.2001 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0757 | 16.0294 | 21.3883 | 3.8949 | 17.078 | 62.4916 | 46.2369 | 62.0512 | 41.8459
2012-10-31 01:27 | 25.9505 | 83.9276 | 67.6159 | 83.4835 | 63.271 | 56.4981 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0755 | 16.0295 | 21.4387 | 3.895 | 17.0777 | 62.4889 | 46.1772 | 62.0448 | 41.8323
2012-10-31 01:27 | 25.961 | 83.9685 | 67.6609 | 83.475 | 63.3123 | 56.4958 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.0321 | 16.5441 | 17.0753 | 16.0294 | 21.4251 | 3.8948 | 17.0775 | 62.5434 | 46.2358 | 62.0499 | 41.8872
2012-10-31 01:27 | 25.9453 | 83.9262 | 67.6222 | 83.4555 | 63.3082 | 56.5137 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0751 | 16.0293 | 21.3934 | 3.8961 | 17.0773 | 62.5328 | 46.2288 | 62.0621 | 41.9148
2012-10-31 01:27 | 25.952 | 83.9557 | 67.6481 | 83.4774 | 63.3265 | 56.497 | 0.006798 | 0.32874 | 0.002235 | 48.3582 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0752 | 16.0291 | 21.372 | 3.8949 | 17.0774 | 62.5837 | 46.2761 | 62.1054 | 41.9545
2012-10-31 01:27 | 25.949 | 83.9982 | 67.6834 | 83.5427 | 63.3312 | 56.501 | 0.006801 | 0.32875 | 0.002236 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5439 | 17.075 | 16.0293 | 21.369 | 3.8952 | 17.0773 | 62.6292 | 46.3144 | 62.1737 | 41.9622
2012-10-31 01:27 | 25.9498 | 83.9801 | 67.6651 | 83.5283 | 63.3512 | 56.4981 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0321 | 16.5437 | 17.0745 | 16.0294 | 21.426 | 3.895 | 17.0767 | 62.5541 | 46.2391 | 62.1023 | 41.9252
2012-10-31 01:27 | 25.9498 | 84.0218 | 67.6804 | 83.5663 | 63.3705 | 56.501 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.0321 | 16.5443 | 17.0759 | 16.0293 | 21.4059 | 3.8952 | 17.0781 | 62.6159 | 46.2745 | 62.1604 | 41.9646
2012-10-31 01:27 | 25.949 | 84.021 | 67.7065 | 83.5655 | 63.4467 | 56.5149 | 0.006785 | 0.32883 | 0.002231 | 48.4637 | 1.0321 | 16.5445 | 17.0764 | 16.0292 | 21.3569 | 3.8961 | 17.0786 | 62.6641 | 46.3496 | 62.2086 | 42.0898
2012-10-31 01:28 | 25.9572 | 84.052 | 67.7185 | 83.5813 | 63.4857 | 56.5045 | 0.006801 | 0.3287 | 0.002235 | 48.3305 | 1.0322 | 16.5449 | 17.0774 | 16.0291 | 21.4093 | 3.8954 | 17.0796 | 62.6427 | 46.3092 | 62.172 | 42.0764
2012-10-31 01:28 | 25.9468 | 83.9998 | 67.7465 | 83.6126 | 63.4638 | 56.5108 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.0321 | 16.5442 | 17.0757 | 16.0293 | 21.3828 | 3.8959 | 17.0779 | 62.617 | 46.3637 | 62.2298 | 42.081
2012-10-31 01:28 | 25.9438 | 84.0613 | 67.7742 | 83.5944 | 63.507 | 56.4998 | 0.006814 | 0.32875 | 0.00224 | 48.2468 | 1.0321 | 16.5438 | 17.0748 | 16.0293 | 21.416 | 3.8951 | 17.0771 | 62.6453 | 46.3582 | 62.1784 | 42.091
2012-10-31 01:28 | 25.9423 | 84.1016 | 67.7919 | 83.6157 | 63.5594 | 56.5126 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.0321 | 16.5439 | 17.075 | 16.0293 | 21.4024 | 3.896 | 17.0773 | 62.6992 | 46.3895 | 62.2133 | 42.157
2012-10-31 01:28 | 25.9415 | 84.0856 | 67.768 | 83.6377 | 63.4854 | 56.5039 | 0.006788 | 0.32881 | 0.002232 | 48.44 | 1.032 | 16.5416 | 17.0705 | 16.0291 | 21.3575 | 3.8954 | 17.0728 | 62.7281 | 46.4105 | 62.2802 | 42.1279
2012-10-31 01:28 | 25.9408 | 84.0887 | 67.8172 | 83.6522 | 63.4501 | 56.5079 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5412 | 17.0695 | 16.0292 | 21.3849 | 3.8957 | 17.0717 | 62.7038 | 46.4323 | 62.2673 | 42.0652
2012-10-31 01:28 | 25.94 | 84.0993 | 67.8586 | 83.6552 | 63.5148 | 56.5068 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.032 | 16.5425 | 17.0725 | 16.0291 | 21.3881 | 3.8956 | 17.0747 | 62.7112 | 46.4705 | 62.2671 | 42.1267
2012-10-31 01:28 | 25.937 | 84.1077 | 67.8556 | 83.6636 | 63.5156 | 56.527 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.543 | 17.0731 | 16.0293 | 21.373 | 3.897 | 17.0753 | 62.7347 | 46.4826 | 62.2906 | 42.1426
2012-10-31 01:28 | 25.934 | 84.1502 | 67.8756 | 83.7099 | 63.5126 | 56.5149 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.5431 | 17.0733 | 16.0293 | 21.366 | 3.8961 | 17.0755 | 62.7842 | 46.5096 | 62.3439 | 42.1466
2012-10-31 01:28 | 25.9445 | 84.1607 | 67.8746 | 83.728 | 63.5077 | 56.5224 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5425 | 17.0719 | 16.0294 | 21.4126 | 3.8967 | 17.0741 | 62.7481 | 46.462 | 62.3154 | 42.0951
2012-10-31 01:28 | 25.9325 | 84.1449 | 67.901 | 83.716 | 63.5727 | 56.5097 | 0.00681 | 0.32877 | 0.002239 | 48.2772 | 1.032 | 16.5417 | 17.0706 | 16.0292 | 21.3846 | 3.8958 | 17.0728 | 62.7603 | 46.5164 | 62.3314 | 42.1881
2012-10-31 01:28 | 25.9303 | 84.1883 | 67.8719 | 83.729 | 63.5551 | 56.5276 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5426 | 17.0723 | 16.0293 | 21.3984 | 3.897 | 17.0746 | 62.7899 | 46.4735 | 62.3306 | 42.1567
2012-10-31 01:28 | 25.9453 | 84.2223 | 67.8985 | 83.7858 | 63.5355 | 56.5218 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.032 | 16.5424 | 17.0721 | 16.0291 | 21.4616 | 3.8966 | 17.0743 | 62.7607 | 46.4369 | 62.3242 | 42.0739
2012-10-31 01:28 | 25.9438 | 84.2397 | 67.9277 | 83.7539 | 63.5917 | 56.5195 | 0.006791 | 0.32875 | 0.002233 | 48.4102 | 1.032 | 16.5428 | 17.073 | 16.0291 | 21.4119 | 3.8965 | 17.0752 | 62.8278 | 46.5158 | 62.342 | 42.1798
2012-10-31 01:28 | 25.94 | 84.2132 | 67.9123 | 83.7653 | 63.5687 | 56.5212 | 0.006798 | 0.32875 | 0.002235 | 48.3604 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0735 | 16.0293 | 21.4081 | 3.8966 | 17.0757 | 62.8051 | 46.5042 | 62.3572 | 42.1606
2012-10-31 01:28 | 25.9355 | 84.2163 | 67.9232 | 83.7532 | 63.568 | 56.5293 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0737 | 16.0292 | 21.3916 | 3.8971 | 17.0759 | 62.8247 | 46.5316 | 62.3616 | 42.1764
2012-10-31 01:28 | 25.9408 | 84.2709 | 67.9438 | 83.7851 | 63.5772 | 56.5218 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5425 | 17.0718 | 16.0296 | 21.425 | 3.8966 | 17.0741 | 62.8459 | 46.5188 | 62.3601 | 42.1522
2012-10-31 01:28 | 25.937 | 84.2785 | 67.917 | 83.842 | 63.5926 | 56.5247 | 0.006788 | 0.32878 | 0.002232 | 48.4358 | 1.032 | 16.5429 | 17.073 | 16.0294 | 21.4051 | 3.8968 | 17.0752 | 62.8734 | 46.5119 | 62.4369 | 42.1875
2012-10-31 01:28 | 25.9325 | 84.2664 | 67.924 | 83.7957 | 63.5689 | 56.5357 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0738 | 16.0292 | 21.3806 | 3.8976 | 17.076 | 62.8858 | 46.5434 | 62.4151 | 42.1883
2012-10-31 01:28 | 25.94 | 84.2625 | 67.9507 | 83.807 | 63.6072 | 56.5241 | 0.006788 | 0.32868 | 0.002231 | 48.4209 | 1.032 | 16.5428 | 17.073 | 16.0292 | 21.4162 | 3.8968 | 17.0752 | 62.8463 | 46.5345 | 62.3908 | 42.191
2012-10-31 01:28 | 25.9378 | 84.302 | 67.9293 | 83.8276 | 63.5819 | 56.523 | 0.006798 | 0.32872 | 0.002235 | 48.3561 | 1.032 | 16.5426 | 17.0724 | 16.0293 | 21.422 | 3.8967 | 17.0746 | 62.88 | 46.5073 | 62.4056 | 42.1599
2012-10-31 01:28 | 25.9363 | 84.3157 | 67.947 | 83.8299 | 63.5958 | 56.5276 | 0.006791 | 0.32877 | 0.002233 | 48.4123 | 1.0321 | 16.5431 | 17.0737 | 16.0289 | 21.3884 | 3.897 | 17.0759 | 62.9273 | 46.5586 | 62.4415 | 42.2074
2012-10-31 01:28 | 25.9363 | 84.3043 | 67.9739 | 83.8679 | 63.5881 | 56.5293 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0745 | 16.029 | 21.3884 | 3.8971 | 17.0768 | 62.9159 | 46.5855 | 62.4795 | 42.1997
2012-10-31 01:29 | 25.9333 | 84.3279 | 67.9747 | 83.8345 | 63.6467 | 56.5345 | 0.006788 | 0.3287 | 0.002231 | 48.4231 | 1.0321 | 16.543 | 17.0733 | 16.0292 | 21.4095 | 3.8975 | 17.0756 | 62.9184 | 46.5652 | 62.425 | 42.2372
2012-10-31 01:29 | 25.9325 | 84.3461 | 67.9854 | 83.8792 | 63.6382 | 56.5299 | 0.006795 | 0.32878 | 0.002234 | 48.3859 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0737 | 16.0291 | 21.3605 | 3.8972 | 17.0759 | 62.9856 | 46.6249 | 62.5187 | 42.2777
2012-10-31 01:29 | 25.9318 | 84.3606 | 67.9885 | 83.9089 | 63.6259 | 56.5316 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.032 | 16.5428 | 17.0728 | 16.0292 | 21.3678 | 3.8973 | 17.0751 | 62.9928 | 46.6207 | 62.5411 | 42.2581
2012-10-31 01:29 | 25.9303 | 84.3629 | 67.987 | 83.9074 | 63.6707 | 56.5415 | 0.006791 | 0.32872 | 0.002232 | 48.406 | 1.032 | 16.5428 | 17.073 | 16.0291 | 21.3824 | 3.898 | 17.0752 | 62.9805 | 46.6046 | 62.525 | 42.2883
2012-10-31 01:29 | 25.9325 | 84.3499 | 68.0238 | 83.9172 | 63.669 | 56.5391 | 0.006791 | 0.32874 | 0.002232 | 48.408 | 1.032 | 16.5428 | 17.0728 | 16.0293 | 21.3445 | 3.8978 | 17.075 | 63.0054 | 46.6793 | 62.5727 | 42.3245
2012-10-31 01:29 | 25.9311 | 84.394 | 68.0262 | 83.9462 | 63.6522 | 56.5391 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.0321 | 16.5427 | 17.073 | 16.029 | 21.3671 | 3.8978 | 17.0752 | 63.0269 | 46.6591 | 62.5791 | 42.2851
2012-10-31 01:29 | 25.9251 | 84.3842 | 68.0394 | 83.9364 | 63.6385 | 56.5328 | 0.006791 | 0.32871 | 0.002232 | 48.4038 | 1.032 | 16.5428 | 17.0729 | 16.0291 | 21.3651 | 3.8974 | 17.0751 | 63.0191 | 46.6743 | 62.5713 | 42.2734
2012-10-31 01:29 | 25.9236 | 84.4093 | 68.0609 | 83.9387 | 63.664 | 56.549 | 0.006788 | 0.32877 | 0.002232 | 48.4337 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0738 | 16.0291 | 21.3356 | 3.8985 | 17.076 | 63.0737 | 46.7253 | 62.6031 | 42.3284
2012-10-31 01:29 | 25.9333 | 84.4455 | 68.0553 | 83.9787 | 63.7083 | 56.5403 | 0.006798 | 0.32875 | 0.002235 | 48.3604 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0739 | 16.0293 | 21.3693 | 3.8979 | 17.0761 | 63.0762 | 46.686 | 62.6094 | 42.339
2012-10-31 01:29 | 25.9273 | 84.4585 | 68.0608 | 83.9576 | 63.7331 | 56.542 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0738 | 16.0292 | 21.3954 | 3.898 | 17.076 | 63.0631 | 46.6654 | 62.5622 | 42.3377
2012-10-31 01:29 | 25.9228 | 84.4578 | 68.0601 | 83.9872 | 63.7594 | 56.5495 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5424 | 17.072 | 16.0291 | 21.3909 | 3.8985 | 17.0743 | 63.0669 | 46.6692 | 62.5963 | 42.3685
2012-10-31 01:29 | 25.9288 | 84.4676 | 68.0584 | 84.0615 | 63.7577 | 56.5443 | 0.006807 | 0.32872 | 0.002238 | 48.2922 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0732 | 16.0289 | 21.3729 | 3.8982 | 17.0755 | 63.0947 | 46.6855 | 62.6886 | 42.3848
2012-10-31 01:29 | 25.9228 | 84.4502 | 68.0831 | 84.0024 | 63.7787 | 56.5322 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5426 | 17.0724 | 16.0292 | 21.3789 | 3.8973 | 17.0746 | 63.0713 | 46.7042 | 62.6235 | 42.3998
2012-10-31 01:29 | 25.9258 | 84.4912 | 68.0938 | 84.032 | 63.8163 | 56.5449 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.032 | 16.5428 | 17.0729 | 16.0292 | 21.3779 | 3.8982 | 17.0751 | 63.1133 | 46.7159 | 62.6541 | 42.4384
2012-10-31 01:29 | 25.9213 | 84.4715 | 68.1238 | 83.9971 | 63.8003 | 56.5432 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.0321 | 16.5429 | 17.0734 | 16.029 | 21.3854 | 3.8981 | 17.0756 | 63.0861 | 46.7384 | 62.6117 | 42.4149
2012-10-31 01:29 | 25.9221 | 84.4799 | 68.14 | 84.0472 | 63.7857 | 56.5513 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0737 | 16.0292 | 21.3862 | 3.8986 | 17.0759 | 63.0937 | 46.7538 | 62.661 | 42.3995
2012-10-31 01:29 | 25.9206 | 84.5277 | 68.2152 | 83.9964 | 63.8496 | 56.5426 | 0.006804 | 0.32872 | 0.002237 | 48.3135 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0738 | 16.0292 | 21.3446 | 3.898 | 17.076 | 63.1831 | 46.8706 | 62.6518 | 42.505
2012-10-31 01:29 | 25.9131 | 84.5202 | 68.1195 | 84.0155 | 63.8421 | 56.5409 | 0.006798 | 0.32872 | 0.002235 | 48.3561 | 1.032 | 16.5424 | 17.072 | 16.0291 | 21.3451 | 3.8979 | 17.0742 | 63.1751 | 46.7744 | 62.6704 | 42.497
2012-10-31 01:29 | 25.9213 | 84.5398 | 68.1545 | 84.0388 | 63.8465 | 56.5519 | 0.006788 | 0.3287 | 0.002231 | 48.4231 | 1.032 | 16.5425 | 17.0727 | 16.0288 | 21.3373 | 3.8987 | 17.0749 | 63.2025 | 46.8172 | 62.7015 | 42.5092
2012-10-31 01:29 | 25.9116 | 84.5491 | 68.1755 | 84.0519 | 63.8483 | 56.5478 | 0.006785 | 0.32875 | 0.002231 | 48.4531 | 1.0321 | 16.5429 | 17.0734 | 16.0289 | 21.3396 | 3.8984 | 17.0756 | 63.2095 | 46.8359 | 62.7123 | 42.5087
2012-10-31 01:29 | 25.9131 | 84.5999 | 68.1617 | 84.042 | 63.9114 | 56.5472 | 0.006798 | 0.32871 | 0.002235 | 48.3539 | 1.0321 | 16.5431 | 17.0737 | 16.0289 | 21.3331 | 3.8984 | 17.076 | 63.2668 | 46.8286 | 62.7089 | 42.5783
2012-10-31 01:29 | 25.9123 | 84.6143 | 68.1609 | 84.0868 | 63.8567 | 56.5432 | 0.006801 | 0.32872 | 0.002236 | 48.3348 | 1.0321 | 16.5433 | 17.074 | 16.029 | 21.3202 | 3.8981 | 17.0763 | 63.2941 | 46.8407 | 62.7666 | 42.5365
2012-10-31 01:30 | 25.9034 | 84.5674 | 68.1903 | 84.0893 | 63.817 | 56.5571 | 0.006788 | 0.32874 | 0.002231 | 48.4294 | 1.0321 | 16.5427 | 17.0729 | 16.0289 | 21.3234 | 3.899 | 17.0751 | 63.244 | 46.8669 | 62.7659 | 42.4936
2012-10-31 01:30 | 25.9071 | 84.5977 | 68.1441 | 84.0626 | 63.8284 | 56.5524 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.032 | 16.5421 | 17.0716 | 16.029 | 21.3311 | 3.8987 | 17.0739 | 63.2666 | 46.813 | 62.7315 | 42.4973
2012-10-31 01:30 | 25.9131 | 84.6265 | 68.1617 | 84.0914 | 63.8075 | 56.549 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.032 | 16.5417 | 17.0708 | 16.029 | 21.321 | 3.8985 | 17.0731 | 63.3055 | 46.8407 | 62.7704 | 42.4865
2012-10-31 01:30 | 25.9049 | 84.6107 | 68.1841 | 84.0832 | 63.7223 | 56.553 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.032 | 16.5422 | 17.0718 | 16.0291 | 21.3409 | 3.8988 | 17.0741 | 63.2698 | 46.8432 | 62.7423 | 42.3814
2012-10-31 01:30 | 25.9071 | 84.6281 | 68.1595 | 84.1157 | 63.7591 | 56.5415 | 0.006791 | 0.32881 | 0.002233 | 48.4186 | 1.032 | 16.5417 | 17.0707 | 16.0291 | 21.307 | 3.898 | 17.0729 | 63.3211 | 46.8525 | 62.8087 | 42.4521
2012-10-31 01:30 | 25.8996 | 84.6243 | 68.1405 | 84.1158 | 63.7824 | 56.5588 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.032 | 16.5422 | 17.0719 | 16.0289 | 21.3517 | 3.8992 | 17.0741 | 63.2726 | 46.7888 | 62.7641 | 42.4307
2012-10-31 01:30 | 25.8959 | 84.6434 | 68.1636 | 84.1501 | 63.8211 | 56.5628 | 0.006788 | 0.32875 | 0.002232 | 48.4316 | 1.032 | 16.5425 | 17.0722 | 16.0292 | 21.3079 | 3.8994 | 17.0745 | 63.3355 | 46.8557 | 62.8422 | 42.5132
2012-10-31 01:30 | 25.8966 | 84.6517 | 68.1758 | 84.1394 | 63.8102 | 56.5478 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.032 | 16.5425 | 17.0725 | 16.029 | 21.3567 | 3.8984 | 17.0747 | 63.295 | 46.8191 | 62.7827 | 42.4535
2012-10-31 01:30 | 25.9064 | 84.726 | 68.1895 | 84.1606 | 63.8316 | 56.5507 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0694 | 16.0291 | 21.3224 | 3.8986 | 17.0716 | 63.4036 | 46.8671 | 62.8382 | 42.5092
2012-10-31 01:30 | 25.9019 | 84.6912 | 68.185 | 84.1713 | 63.8656 | 56.5651 | 0.006785 | 0.32878 | 0.002231 | 48.4572 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0689 | 16.0291 | 21.2978 | 3.8996 | 17.0712 | 63.3934 | 46.8872 | 62.8735 | 42.5678
2012-10-31 01:30 | 25.9026 | 84.6691 | 68.1742 | 84.1871 | 63.8509 | 56.5588 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.032 | 16.5417 | 17.0707 | 16.0291 | 21.2945 | 3.8992 | 17.0729 | 63.3746 | 46.8797 | 62.8926 | 42.5564
2012-10-31 01:30 | 25.8959 | 84.6927 | 68.2135 | 84.1918 | 63.8018 | 56.5646 | 0.006798 | 0.32871 | 0.002235 | 48.3539 | 1.032 | 16.5421 | 17.0716 | 16.0291 | 21.3159 | 3.8996 | 17.0738 | 63.3768 | 46.8976 | 62.8759 | 42.4859
2012-10-31 01:30 | 25.8974 | 84.698 | 68.2112 | 84.1668 | 63.7918 | 56.5617 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.032 | 16.542 | 17.0713 | 16.0291 | 21.2933 | 3.8994 | 17.0735 | 63.4047 | 46.9179 | 62.8735 | 42.4985
2012-10-31 01:30 | 25.8914 | 84.7034 | 68.1706 | 84.2025 | 63.805 | 56.5605 | 0.006791 | 0.32872 | 0.002232 | 48.406 | 1.032 | 16.5422 | 17.0721 | 16.0288 | 21.2873 | 3.8993 | 17.0743 | 63.4161 | 46.8833 | 62.9152 | 42.5177
2012-10-31 01:30 | 25.9011 | 84.7131 | 68.1803 | 84.2312 | 63.9148 | 56.5675 | 0.006785 | 0.32875 | 0.002231 | 48.4531 | 1.0321 | 16.5425 | 17.0727 | 16.0287 | 21.3452 | 3.8998 | 17.075 | 63.3679 | 46.8351 | 62.886 | 42.5696
2012-10-31 01:30 | 25.9011 | 84.7169 | 68.2072 | 84.235 | 63.8725 | 56.5692 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.032 | 16.5418 | 17.0708 | 16.0292 | 21.285 | 3.8999 | 17.073 | 63.4319 | 46.9222 | 62.95 | 42.5875
2012-10-31 01:30 | 25.9049 | 84.7435 | 68.2302 | 84.2274 | 63.8647 | 56.5675 | 0.006807 | 0.32874 | 0.002238 | 48.2943 | 1.0321 | 16.5427 | 17.073 | 16.029 | 21.3449 | 3.8998 | 17.0752 | 63.3986 | 46.8853 | 62.8825 | 42.5198
2012-10-31 01:30 | 25.9064 | 84.7791 | 68.2393 | 84.2213 | 63.8547 | 56.5675 | 0.006795 | 0.32871 | 0.002234 | 48.3753 | 1.0319 | 16.541 | 17.0691 | 16.0292 | 21.2983 | 3.8998 | 17.0713 | 63.4808 | 46.941 | 62.923 | 42.5564
2012-10-31 01:30 | 25.8981 | 84.7367 | 68.2349 | 84.2244 | 63.8695 | 56.5623 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0676 | 16.0292 | 21.294 | 3.8994 | 17.0699 | 63.4427 | 46.9409 | 62.9304 | 42.5755
2012-10-31 01:30 | 25.9071 | 84.7647 | 68.2324 | 84.26 | 63.9285 | 56.5721 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0685 | 16.029 | 21.3271 | 3.9001 | 17.0707 | 63.4376 | 46.9053 | 62.9329 | 42.6014
2012-10-31 01:30 | 25.9064 | 84.7829 | 68.2508 | 84.2896 | 63.9124 | 56.5703 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.029 | 21.2862 | 3.9 | 17.072 | 63.4967 | 46.9646 | 63.0034 | 42.6262
2012-10-31 01:30 | 25.9116 | 84.7502 | 68.2637 | 84.2758 | 63.9446 | 56.575 | 0.006795 | 0.32875 | 0.002234 | 48.3818 | 1.032 | 16.5417 | 17.0707 | 16.0292 | 21.2593 | 3.9003 | 17.0729 | 63.4909 | 47.0044 | 63.0165 | 42.6853
2012-10-31 01:30 | 25.9086 | 84.7851 | 68.2415 | 84.2615 | 63.9339 | 56.5709 | 0.00681 | 0.32875 | 0.002239 | 48.2752 | 1.032 | 16.542 | 17.0714 | 16.029 | 21.3005 | 3.9 | 17.0736 | 63.4846 | 46.941 | 62.961 | 42.6334
2012-10-31 01:31 | 25.9026 | 84.8019 | 68.2624 | 84.3048 | 63.9202 | 56.5773 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5427 | 17.0727 | 16.0291 | 21.2784 | 3.9004 | 17.0749 | 63.5235 | 46.984 | 63.0264 | 42.6418
2012-10-31 01:31 | 25.9004 | 84.8073 | 68.241 | 84.3026 | 63.9449 | 56.5738 | 0.006801 | 0.32875 | 0.002236 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5434 | 17.0745 | 16.0288 | 21.2762 | 3.9002 | 17.0767 | 63.5311 | 46.9648 | 63.0264 | 42.6687
2012-10-31 01:31 | 25.9108 | 84.8177 | 68.3089 | 84.3282 | 63.9245 | 56.5692 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.0321 | 16.5432 | 17.074 | 16.0288 | 21.2947 | 3.8999 | 17.0763 | 63.523 | 47.0142 | 63.0335 | 42.6298
2012-10-31 01:31 | 25.9064 | 84.8095 | 68.3007 | 84.3503 | 63.9471 | 56.5703 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.0321 | 16.5433 | 17.0741 | 16.029 | 21.3143 | 3.9 | 17.0764 | 63.4952 | 46.9864 | 63.036 | 42.6328
2012-10-31 01:31 | 25.9123 | 84.8571 | 68.3028 | 84.3297 | 64.0569 | 56.5738 | 0.00681 | 0.32874 | 0.002239 | 48.273 | 1.0321 | 16.5438 | 17.075 | 16.0292 | 21.3443 | 3.9002 | 17.0772 | 63.5128 | 46.9585 | 62.9854 | 42.7126
2012-10-31 01:31 | 25.9079 | 84.8755 | 68.2984 | 84.3063 | 64.0371 | 56.579 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.0321 | 16.5427 | 17.073 | 16.0289 | 21.3118 | 3.9006 | 17.0752 | 63.5637 | 46.9866 | 62.9945 | 42.7253
2012-10-31 01:31 | 25.9064 | 84.8588 | 68.3122 | 84.3124 | 63.9971 | 56.5709 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5418 | 17.0709 | 16.0291 | 21.3545 | 3.9 | 17.0731 | 63.5043 | 46.9577 | 62.9579 | 42.6426
2012-10-31 01:31 | 25.9056 | 84.8808 | 68.3268 | 84.3344 | 63.954 | 56.5865 | 0.006814 | 0.3288 | 0.00224 | 48.2532 | 1.032 | 16.5424 | 17.0723 | 16.0289 | 21.3176 | 3.9011 | 17.0745 | 63.5632 | 47.0092 | 63.0168 | 42.6364
2012-10-31 01:31 | 25.9049 | 84.8725 | 68.3069 | 84.3564 | 63.9109 | 56.586 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.0321 | 16.543 | 17.0736 | 16.0289 | 21.3249 | 3.901 | 17.0759 | 63.5476 | 46.982 | 63.0315 | 42.586
2012-10-31 01:31 | 25.9101 | 84.927 | 68.2929 | 84.3616 | 63.9315 | 56.5836 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.0321 | 16.5439 | 17.0756 | 16.0289 | 21.318 | 3.9009 | 17.0778 | 63.609 | 46.9749 | 63.0436 | 42.6135
2012-10-31 01:31 | 25.9064 | 84.9043 | 68.3199 | 84.3731 | 63.9509 | 56.5744 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.032 | 16.5427 | 17.0728 | 16.029 | 21.3063 | 3.9002 | 17.0751 | 63.598 | 47.0136 | 63.0668 | 42.6446
2012-10-31 01:31 | 25.9108 | 84.9239 | 68.3243 | 84.3927 | 63.9322 | 56.5912 | 0.006779 | 0.32878 | 0.002229 | 48.5001 | 1.0318 | 16.5393 | 17.0657 | 16.0292 | 21.3067 | 3.9014 | 17.068 | 63.6172 | 47.0176 | 63.086 | 42.6255
2012-10-31 01:31 | 25.9019 | 84.8922 | 68.3461 | 84.3762 | 63.9657 | 56.5813 | 0.006807 | 0.32872 | 0.002238 | 48.2922 | 1.0318 | 16.5383 | 17.0635 | 16.0292 | 21.2697 | 3.9007 | 17.0657 | 63.6225 | 47.0764 | 63.1065 | 42.696
2012-10-31 01:31 | 25.8981 | 84.934 | 68.3308 | 84.4066 | 64.0235 | 56.5767 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.0318 | 16.5388 | 17.0647 | 16.0291 | 21.3381 | 3.9004 | 17.0669 | 63.5959 | 46.9927 | 63.0685 | 42.6854
2012-10-31 01:31 | 25.9086 | 84.9065 | 68.3566 | 84.4246 | 64.084 | 56.5825 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0679 | 16.0292 | 21.3446 | 3.9008 | 17.0702 | 63.5619 | 47.012 | 63.08 | 42.7394
2012-10-31 01:31 | 25.9131 | 84.9414 | 68.411 | 84.4064 | 64.077 | 56.5952 | 0.006814 | 0.3288 | 0.00224 | 48.2532 | 1.032 | 16.5418 | 17.0708 | 16.0292 | 21.313 | 3.9017 | 17.0731 | 63.6284 | 47.098 | 63.0934 | 42.764
2012-10-31 01:31 | 25.9056 | 84.9415 | 68.3613 | 84.4141 | 64.0387 | 56.5703 | 0.00681 | 0.3288 | 0.002239 | 48.2815 | 1.032 | 16.5427 | 17.0728 | 16.0291 | 21.2935 | 3.9 | 17.0751 | 63.648 | 47.0678 | 63.1206 | 42.7452
2012-10-31 01:31 | 25.9131 | 84.9186 | 68.3573 | 84.4064 | 64.0192 | 56.5836 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.032 | 16.5425 | 17.0725 | 16.0291 | 21.3451 | 3.9009 | 17.0747 | 63.5735 | 47.0122 | 63.0613 | 42.6741
2012-10-31 01:31 | 25.9093 | 84.9452 | 68.4072 | 84.4557 | 64.0116 | 56.5836 | 0.006795 | 0.32887 | 0.002235 | 48.3987 | 1.0321 | 16.5435 | 17.0744 | 16.0291 | 21.3092 | 3.9009 | 17.0767 | 63.636 | 47.098 | 63.1465 | 42.7024
2012-10-31 01:31 | 25.9116 | 84.9854 | 68.4133 | 84.4276 | 64.0216 | 56.5946 | 0.00681 | 0.3288 | 0.002239 | 48.2815 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0748 | 16.029 | 21.3035 | 3.9016 | 17.0771 | 63.6819 | 47.1098 | 63.1241 | 42.7181
2012-10-31 01:31 | 25.9093 | 84.949 | 68.3957 | 84.4215 | 64.0231 | 56.5894 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.0321 | 16.5436 | 17.0748 | 16.029 | 21.3373 | 3.9013 | 17.0771 | 63.6117 | 47.0584 | 63.0842 | 42.6858
2012-10-31 01:31 | 25.9168 | 84.9754 | 68.3648 | 84.4746 | 64.0268 | 56.6039 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0731 | 16.029 | 21.3167 | 3.9023 | 17.0754 | 63.6587 | 47.0481 | 63.1579 | 42.7101
2012-10-31 01:32 | 25.9213 | 85.0027 | 68.377 | 84.5019 | 64.0043 | 56.5831 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0731 | 16.0289 | 21.3333 | 3.9008 | 17.0754 | 63.6694 | 47.0437 | 63.1686 | 42.671
2012-10-31 01:32 | 25.9116 | 84.9816 | 68.3903 | 84.5111 | 63.9946 | 56.5964 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.032 | 16.5425 | 17.0724 | 16.029 | 21.3236 | 3.9018 | 17.0747 | 63.658 | 47.0667 | 63.1875 | 42.671
2012-10-31 01:32 | 25.9086 | 85.009 | 68.3911 | 84.5005 | 64.007 | 56.5946 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0321 | 16.5427 | 17.073 | 16.0287 | 21.3085 | 3.9016 | 17.0753 | 63.7005 | 47.0826 | 63.192 | 42.6985
2012-10-31 01:32 | 25.9138 | 85.0256 | 68.3925 | 84.5095 | 64.0507 | 56.5946 | 0.006804 | 0.32877 | 0.002237 | 48.3198 | 1.032 | 16.5424 | 17.0723 | 16.0289 | 21.3378 | 3.9016 | 17.0746 | 63.6878 | 47.0547 | 63.1717 | 42.7129
2012-10-31 01:32 | 25.9183 | 85.0301 | 68.4238 | 84.4761 | 64.0052 | 56.5894 | 0.006795 | 0.32874 | 0.002234 | 48.3795 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0735 | 16.0287 | 21.3303 | 3.9013 | 17.0757 | 63.6998 | 47.0935 | 63.1458 | 42.6749
2012-10-31 01:32 | 25.9168 | 85.0286 | 68.4147 | 84.4936 | 64.0152 | 56.586 | 0.006795 | 0.32875 | 0.002234 | 48.3818 | 1.032 | 16.5424 | 17.0723 | 16.0288 | 21.2886 | 3.901 | 17.0746 | 63.74 | 47.1261 | 63.205 | 42.7266
2012-10-31 01:32 | 25.9093 | 84.9983 | 68.388 | 84.5088 | 64.0154 | 56.5865 | 0.006795 | 0.32872 | 0.002234 | 48.3775 | 1.032 | 16.5418 | 17.0711 | 16.0289 | 21.2731 | 3.9011 | 17.0733 | 63.7252 | 47.1149 | 63.2357 | 42.7423
2012-10-31 01:32 | 25.9191 | 85.0233 | 68.3901 | 84.5338 | 64.0483 | 56.601 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.5415 | 17.0703 | 16.0291 | 21.2949 | 3.9021 | 17.0725 | 63.7284 | 47.0952 | 63.2389 | 42.7534
2012-10-31 01:32 | 25.9228 | 85.0421 | 68.4245 | 84.5565 | 64.0174 | 56.5952 | 0.006798 | 0.32871 | 0.002235 | 48.3539 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0289 | 21.3307 | 3.9017 | 17.0727 | 63.7114 | 47.0938 | 63.2258 | 42.6867
2012-10-31 01:32 | 25.9258 | 85.0451 | 68.3853 | 84.5101 | 64.055 | 56.5975 | 0.006801 | 0.32875 | 0.002236 | 48.3391 | 1.032 | 16.5416 | 17.0707 | 16.0289 | 21.2896 | 3.9018 | 17.073 | 63.7555 | 47.0957 | 63.2205 | 42.7654
2012-10-31 01:32 | 25.9191 | 85.046 | 68.4208 | 84.5148 | 63.9829 | 56.5935 | 0.006791 | 0.32881 | 0.002233 | 48.4186 | 1.032 | 16.5417 | 17.0711 | 16.0287 | 21.307 | 3.9016 | 17.0734 | 63.739 | 47.1138 | 63.2078 | 42.6759
2012-10-31 01:32 | 25.9176 | 85.0749 | 68.4078 | 84.5665 | 63.9737 | 56.605 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0289 | 21.2814 | 3.9023 | 17.0732 | 63.7935 | 47.1264 | 63.2851 | 42.6923
2012-10-31 01:32 | 25.9183 | 85.0718 | 68.3932 | 84.5482 | 64.0129 | 56.594 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.032 | 16.5421 | 17.0718 | 16.0287 | 21.27 | 3.9016 | 17.074 | 63.8018 | 47.1232 | 63.2782 | 42.7429
2012-10-31 01:32 | 25.9303 | 85.1028 | 68.4282 | 84.545 | 64.0287 | 56.6021 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5421 | 17.0718 | 16.0287 | 21.274 | 3.9021 | 17.074 | 63.8288 | 47.1542 | 63.271 | 42.7547
2012-10-31 01:32 | 25.9333 | 85.1095 | 68.4312 | 84.567 | 64.0702 | 56.5906 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.0321 | 16.5429 | 17.0734 | 16.0288 | 21.2971 | 3.9014 | 17.0756 | 63.8124 | 47.1341 | 63.2699 | 42.7731
2012-10-31 01:32 | 25.9311 | 85.096 | 68.4328 | 84.5913 | 64.0757 | 56.5871 | 0.006801 | 0.32871 | 0.002236 | 48.3326 | 1.0321 | 16.5429 | 17.0735 | 16.0287 | 21.2708 | 3.9011 | 17.0758 | 63.8252 | 47.162 | 63.3205 | 42.8049
2012-10-31 01:32 | 25.9266 | 85.1218 | 68.436 | 84.5717 | 64.052 | 56.5952 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.0321 | 16.543 | 17.0738 | 16.0288 | 21.2824 | 3.9017 | 17.0761 | 63.8394 | 47.1536 | 63.2893 | 42.7696
2012-10-31 01:32 | 25.9378 | 85.1216 | 68.4548 | 84.6018 | 64.1132 | 56.5992 | 0.006801 | 0.32875 | 0.002236 | 48.3391 | 1.0321 | 16.5427 | 17.0732 | 16.0286 | 21.2936 | 3.9019 | 17.0755 | 63.828 | 47.1612 | 63.3082 | 42.8196
2012-10-31 01:32 | 25.9355 | 85.1193 | 68.464 | 84.5616 | 64.0878 | 56.5923 | 0.006788 | 0.32878 | 0.002232 | 48.4358 | 1.032 | 16.5422 | 17.0719 | 16.0288 | 21.2993 | 3.9015 | 17.0742 | 63.82 | 47.1647 | 63.2623 | 42.7885
2012-10-31 01:32 | 25.9378 | 85.1558 | 68.4587 | 84.6246 | 64.1171 | 56.5992 | 0.006795 | 0.32878 | 0.002234 | 48.3859 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0289 | 21.2895 | 3.9019 | 17.0726 | 63.8663 | 47.1692 | 63.3351 | 42.8276
2012-10-31 01:32 | 25.9408 | 85.1626 | 68.431 | 84.6086 | 64.1432 | 56.5987 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0689 | 16.0288 | 21.3086 | 3.9019 | 17.0711 | 63.854 | 47.1224 | 63.3 | 42.8346
2012-10-31 01:32 | 25.943 | 85.1344 | 68.4562 | 84.6298 | 64.1531 | 56.5969 | 0.006817 | 0.32886 | 0.002242 | 48.2404 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0687 | 16.029 | 21.2827 | 3.9018 | 17.0709 | 63.8517 | 47.1735 | 63.3471 | 42.8704
2012-10-31 01:32 | 25.9468 | 85.1382 | 68.4945 | 84.6146 | 64.2223 | 56.6062 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0691 | 16.0289 | 21.3186 | 3.9024 | 17.0713 | 63.8196 | 47.1759 | 63.296 | 42.9037
2012-10-31 01:33 | 25.949 | 85.1518 | 68.5006 | 84.6434 | 64.1706 | 56.6062 | 0.00681 | 0.32877 | 0.002239 | 48.2772 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0288 | 21.2646 | 3.9024 | 17.0726 | 63.8872 | 47.236 | 63.3788 | 42.906
2012-10-31 01:33 | 25.9423 | 85.1261 | 68.5245 | 84.6101 | 64.1947 | 56.6044 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0288 | 21.27 | 3.9023 | 17.0727 | 63.8561 | 47.2545 | 63.3401 | 42.9247
2012-10-31 01:33 | 25.9363 | 85.1391 | 68.5377 | 84.6573 | 64.1656 | 56.6021 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.029 | 21.272 | 3.9021 | 17.0731 | 63.8671 | 47.2657 | 63.3853 | 42.8936
2012-10-31 01:33 | 25.9468 | 85.1724 | 68.5482 | 84.6791 | 64.18 | 56.6091 | 0.006804 | 0.32875 | 0.002237 | 48.3178 | 1.032 | 16.5411 | 17.0696 | 16.0289 | 21.2945 | 3.9026 | 17.0719 | 63.8779 | 47.2537 | 63.3846 | 42.8855
2012-10-31 01:33 | 25.9393 | 85.1914 | 68.5522 | 84.6489 | 64.2033 | 56.5969 | 0.006791 | 0.3288 | 0.002233 | 48.4166 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0288 | 21.2991 | 3.9018 | 17.0735 | 63.8923 | 47.2531 | 63.3498 | 42.9042
2012-10-31 01:33 | 25.9483 | 85.2118 | 68.542 | 84.673 | 64.1584 | 56.5917 | 0.00681 | 0.3288 | 0.002239 | 48.2815 | 1.032 | 16.5422 | 17.0721 | 16.0288 | 21.3201 | 3.9014 | 17.0743 | 63.8917 | 47.2219 | 63.3529 | 42.8383
2012-10-31 01:33 | 25.9438 | 85.1845 | 68.5375 | 84.6761 | 64.1346 | 56.5964 | 0.006807 | 0.32878 | 0.002238 | 48.3006 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0731 | 16.0289 | 21.2755 | 3.9018 | 17.0753 | 63.909 | 47.262 | 63.4006 | 42.8591
2012-10-31 01:33 | 25.9528 | 85.2011 | 68.5274 | 84.6813 | 64.1744 | 56.6079 | 0.006788 | 0.3288 | 0.002232 | 48.438 | 1.0321 | 16.5432 | 17.0743 | 16.0287 | 21.3326 | 3.9025 | 17.0765 | 63.8685 | 47.1948 | 63.3487 | 42.8418
2012-10-31 01:33 | 25.9513 | 85.2641 | 68.5642 | 84.7102 | 64.2037 | 56.6108 | 0.006804 | 0.32877 | 0.002237 | 48.3198 | 1.0321 | 16.5427 | 17.0729 | 16.0289 | 21.299 | 3.9027 | 17.0752 | 63.9651 | 47.2652 | 63.4112 | 42.9047
2012-10-31 01:33 | 25.9528 | 85.2201 | 68.558 | 84.6927 | 64.2091 | 56.6085 | 0.006791 | 0.32887 | 0.002233 | 48.4272 | 1.0321 | 16.5427 | 17.0729 | 16.0289 | 21.3286 | 3.9026 | 17.0752 | 63.8915 | 47.2294 | 63.3641 | 42.8805
2012-10-31 01:33 | 25.9587 | 85.2336 | 68.5601 | 84.6986 | 64.2111 | 56.5981 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0288 | 21.3305 | 3.9019 | 17.0735 | 63.9031 | 47.2296 | 63.3681 | 42.8806
2012-10-31 01:33 | 25.9498 | 85.2209 | 68.5627 | 84.7049 | 64.26 | 56.5969 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.0289 | 21.2855 | 3.9018 | 17.0721 | 63.9354 | 47.2772 | 63.4194 | 42.9745
2012-10-31 01:33 | 25.955 | 85.2299 | 68.5602 | 84.7291 | 64.2575 | 56.605 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.5418 | 17.0715 | 16.0286 | 21.3108 | 3.9023 | 17.0737 | 63.9191 | 47.2494 | 63.4183 | 42.9467
2012-10-31 01:33 | 25.958 | 85.2443 | 68.6093 | 84.7017 | 64.2335 | 56.5964 | 0.006788 | 0.32881 | 0.002232 | 48.44 | 1.032 | 16.5416 | 17.0711 | 16.0286 | 21.2897 | 3.9018 | 17.0733 | 63.9546 | 47.3196 | 63.412 | 42.9438
2012-10-31 01:33 | 25.9587 | 85.2753 | 68.6061 | 84.6986 | 64.2458 | 56.6114 | 0.006807 | 0.32875 | 0.002238 | 48.2965 | 1.0321 | 16.5426 | 17.0729 | 16.0288 | 21.3064 | 3.9028 | 17.0751 | 63.9689 | 47.2997 | 63.3922 | 42.9394
2012-10-31 01:33 | 25.958 | 85.2594 | 68.6399 | 84.7283 | 64.2412 | 56.6068 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0732 | 16.029 | 21.2977 | 3.9025 | 17.0754 | 63.9617 | 47.3422 | 63.4306 | 42.9435
2012-10-31 01:33 | 25.9565 | 85.2769 | 68.5847 | 84.7495 | 64.2359 | 56.6062 | 0.006817 | 0.32872 | 0.002241 | 48.2214 | 1.0321 | 16.5429 | 17.0737 | 16.0286 | 21.3042 | 3.9024 | 17.076 | 63.9727 | 47.2805 | 63.4453 | 42.9317
2012-10-31 01:33 | 25.9572 | 85.2776 | 68.643 | 84.7351 | 64.2904 | 56.5929 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0321 | 16.543 | 17.0737 | 16.0287 | 21.3089 | 3.9015 | 17.076 | 63.9687 | 47.3341 | 63.4262 | 42.9815
2012-10-31 01:33 | 25.9587 | 85.2905 | 68.6061 | 84.7328 | 64.2419 | 56.6085 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.2823 | 3.9026 | 17.072 | 64.0082 | 47.3238 | 63.4505 | 42.9596
2012-10-31 01:33 | 25.9677 | 85.2957 | 68.642 | 84.7721 | 64.3009 | 56.6062 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0289 | 21.3315 | 3.9024 | 17.0716 | 63.9642 | 47.3105 | 63.4406 | 42.9694
2012-10-31 01:33 | 25.9722 | 85.3002 | 68.6618 | 84.7766 | 64.3362 | 56.6056 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.336 | 3.9024 | 17.072 | 63.9642 | 47.3258 | 63.4406 | 43.0002
2012-10-31 01:34 | 25.9677 | 85.3374 | 68.688 | 84.8101 | 64.2779 | 56.6108 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0289 | 21.3315 | 3.9027 | 17.0726 | 64.0059 | 47.3565 | 63.4786 | 42.9464
2012-10-31 01:34 | 25.9722 | 85.3723 | 68.6925 | 84.826 | 64.3093 | 56.6177 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5416 | 17.0705 | 16.0291 | 21.352 | 3.9032 | 17.0728 | 64.0203 | 47.3405 | 63.474 | 42.9573
2012-10-31 01:34 | 25.9707 | 85.3556 | 68.6948 | 84.8093 | 64.3347 | 56.6039 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5412 | 17.0697 | 16.029 | 21.3064 | 3.9023 | 17.072 | 64.0492 | 47.3884 | 63.5029 | 43.0283
2012-10-31 01:34 | 25.973 | 85.3655 | 68.7163 | 84.8533 | 64.3832 | 56.6177 | 0.006795 | 0.32875 | 0.002234 | 48.3818 | 1.0319 | 16.5407 | 17.069 | 16.0288 | 21.2926 | 3.9032 | 17.0713 | 64.0729 | 47.4237 | 63.5607 | 43.0906
2012-10-31 01:34 | 25.9767 | 85.3844 | 68.7392 | 84.8456 | 64.4062 | 56.627 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5415 | 17.0704 | 16.029 | 21.3525 | 3.9039 | 17.0727 | 64.0319 | 47.3867 | 63.4931 | 43.0537
2012-10-31 01:34 | 25.9774 | 85.3661 | 68.7207 | 84.816 | 64.43 | 56.6212 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.032 | 16.5415 | 17.0702 | 16.0292 | 21.3291 | 3.9035 | 17.0724 | 64.037 | 47.3916 | 63.4869 | 43.1009
2012-10-31 01:34 | 25.9737 | 85.3662 | 68.763 | 84.8616 | 64.4032 | 56.6195 | 0.006817 | 0.32884 | 0.002242 | 48.2382 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0288 | 21.3375 | 3.9033 | 17.0735 | 64.0287 | 47.4255 | 63.5241 | 43.0657
2012-10-31 01:34 | 25.9745 | 85.3632 | 68.7561 | 84.9041 | 64.3924 | 56.6177 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.5417 | 17.071 | 16.0288 | 21.3262 | 3.9032 | 17.0732 | 64.037 | 47.4299 | 63.5779 | 43.0662
2012-10-31 01:34 | 25.9722 | 85.3761 | 68.773 | 84.8335 | 64.3747 | 56.6224 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.032 | 16.5424 | 17.0725 | 16.0288 | 21.34 | 3.9035 | 17.0747 | 64.0361 | 47.433 | 63.4935 | 43.0347
2012-10-31 01:34 | 25.9827 | 85.4435 | 68.7797 | 84.9048 | 64.3968 | 56.6166 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.0321 | 16.5427 | 17.073 | 16.0289 | 21.3545 | 3.9031 | 17.0752 | 64.089 | 47.4252 | 63.5503 | 43.0423
2012-10-31 01:34 | 25.9812 | 85.4495 | 68.759 | 84.8691 | 64.3914 | 56.6247 | 0.006807 | 0.32875 | 0.002238 | 48.2965 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0731 | 16.029 | 21.3731 | 3.9037 | 17.0754 | 64.0764 | 47.3859 | 63.496 | 43.0183
2012-10-31 01:34 | 25.9804 | 85.426 | 68.7582 | 84.8873 | 64.3637 | 56.6212 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0321 | 16.5428 | 17.0735 | 16.0287 | 21.3803 | 3.9035 | 17.0757 | 64.0457 | 47.3779 | 63.507 | 42.9834
2012-10-31 01:34 | 25.9707 | 85.4239 | 68.7907 | 84.9231 | 64.3771 | 56.6281 | 0.006814 | 0.32883 | 0.002241 | 48.2574 | 1.032 | 16.5423 | 17.072 | 16.029 | 21.3586 | 3.9039 | 17.0742 | 64.0653 | 47.4321 | 63.5645 | 43.0185
2012-10-31 01:34 | 25.9707 | 85.3935 | 68.7638 | 84.8928 | 64.3694 | 56.6247 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.3144 | 3.9037 | 17.072 | 64.0791 | 47.4494 | 63.5784 | 43.055
2012-10-31 01:34 | 25.9752 | 85.4511 | 68.7875 | 84.8669 | 64.3816 | 56.6258 | 0.006788 | 0.32881 | 0.002232 | 48.44 | 1.032 | 16.5416 | 17.0708 | 16.0289 | 21.339 | 3.9038 | 17.073 | 64.1121 | 47.4485 | 63.5279 | 43.0426
2012-10-31 01:35 | 25.9677 | 85.4285 | 68.7647 | 84.8973 | 64.3972 | 56.6247 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0288 | 21.3355 | 3.9037 | 17.0726 | 64.093 | 47.4292 | 63.5618 | 43.0617
2012-10-31 01:35 | 25.9789 | 85.4283 | 68.818 | 84.8934 | 64.4007 | 56.6218 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.032 | 16.5418 | 17.0713 | 16.0288 | 21.3547 | 3.9035 | 17.0735 | 64.0736 | 47.4633 | 63.5387 | 43.046
2012-10-31 01:35 | 25.9774 | 85.4533 | 68.7705 | 84.9184 | 64.4377 | 56.6305 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.032 | 16.5412 | 17.0697 | 16.029 | 21.3091 | 3.9041 | 17.072 | 64.1442 | 47.4614 | 63.6093 | 43.1286
2012-10-31 01:35 | 25.9722 | 85.4443 | 68.773 | 84.9512 | 64.3901 | 56.6241 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.032 | 16.5415 | 17.0707 | 16.0287 | 21.344 | 3.9037 | 17.0729 | 64.1003 | 47.429 | 63.6072 | 43.0461
2012-10-31 01:35 | 25.9812 | 85.4609 | 68.8012 | 84.9336 | 64.3914 | 56.6253 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0289 | 21.3048 | 3.9037 | 17.0716 | 64.1561 | 47.4964 | 63.6288 | 43.0866
2012-10-31 01:35 | 25.9745 | 85.4808 | 68.7906 | 84.9307 | 64.4232 | 56.6247 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5417 | 17.071 | 16.0288 | 21.274 | 3.9037 | 17.0732 | 64.2068 | 47.5166 | 63.6567 | 43.1492
2012-10-31 01:35 | 25.9715 | 85.4398 | 68.803 | 84.9694 | 64.4202 | 56.6218 | 0.006817 | 0.32881 | 0.002242 | 48.234 | 1.032 | 16.5416 | 17.0706 | 16.0291 | 21.3473 | 3.9035 | 17.0728 | 64.0925 | 47.4557 | 63.6221 | 43.0729
2012-10-31 01:35 | 25.9745 | 85.4353 | 68.8328 | 84.9724 | 64.4578 | 56.6287 | 0.006801 | 0.32874 | 0.002236 | 48.3369 | 1.032 | 16.541 | 17.0695 | 16.0289 | 21.3343 | 3.904 | 17.0718 | 64.101 | 47.4985 | 63.6381 | 43.1235
2012-10-31 01:35 | 25.9745 | 85.5187 | 68.829 | 84.9535 | 64.454 | 56.6264 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0319 | 16.54 | 17.0673 | 16.0291 | 21.3303 | 3.9038 | 17.0695 | 64.1884 | 47.4987 | 63.6232 | 43.1237
2012-10-31 01:35 | 25.967 | 85.4998 | 68.8445 | 84.9573 | 64.4773 | 56.6241 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0318 | 16.5382 | 17.0635 | 16.0291 | 21.3147 | 3.9037 | 17.0658 | 64.1851 | 47.5298 | 63.6426 | 43.1626
2012-10-31 01:35 | 25.9617 | 85.5287 | 68.843 | 84.99 | 64.5066 | 56.6206 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.0317 | 16.538 | 17.0631 | 16.0292 | 21.3134 | 3.9034 | 17.0653 | 64.2153 | 47.5296 | 63.6766 | 43.1932
2012-10-31 01:35 | 25.961 | 85.4938 | 68.873 | 85.0045 | 64.5098 | 56.6235 | 0.006785 | 0.32877 | 0.002231 | 48.4551 | 1.0318 | 16.5391 | 17.0656 | 16.0289 | 21.3489 | 3.9036 | 17.0678 | 64.1449 | 47.5241 | 63.6556 | 43.1609
2012-10-31 01:35 | 25.9602 | 85.4816 | 68.8683 | 84.9885 | 64.4551 | 56.6299 | 0.006804 | 0.32877 | 0.002237 | 48.3198 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0669 | 16.0289 | 21.3481 | 3.9041 | 17.0691 | 64.1335 | 47.5202 | 63.6404 | 43.107
2012-10-31 01:35 | 25.9632 | 85.5036 | 68.8445 | 84.9877 | 64.4312 | 56.6235 | 0.00681 | 0.32872 | 0.002239 | 48.2709 | 1.0318 | 16.5393 | 17.0658 | 16.0291 | 21.339 | 3.9036 | 17.068 | 64.1646 | 47.5055 | 63.6487 | 43.0922
2012-10-31 01:35 | 25.964 | 85.531 | 68.8491 | 84.9733 | 64.4858 | 56.6247 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0289 | 21.3479 | 3.9037 | 17.0707 | 64.1831 | 47.5012 | 63.6254 | 43.1379
2012-10-31 01:35 | 25.9528 | 85.5236 | 68.8456 | 85.0001 | 64.4939 | 56.6316 | 0.006791 | 0.32886 | 0.002233 | 48.4251 | 1.0318 | 16.5394 | 17.0658 | 16.0293 | 21.2885 | 3.9042 | 17.068 | 64.2351 | 47.5571 | 63.7116 | 43.2054
2012-10-31 01:35 | 25.9587 | 85.5219 | 68.8515 | 85.0022 | 64.4459 | 56.6345 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0668 | 16.0291 | 21.3385 | 3.9044 | 17.0691 | 64.1834 | 47.513 | 63.6637 | 43.1074
2012-10-31 01:35 | 25.9557 | 85.5454 | 68.8562 | 84.9992 | 64.4852 | 56.6333 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0683 | 16.0289 | 21.3034 | 3.9043 | 17.0706 | 64.242 | 47.5528 | 63.6958 | 43.1818
2012-10-31 01:35 | 25.952 | 85.5379 | 68.8908 | 85.022 | 64.5008 | 56.6195 | 0.006791 | 0.3288 | 0.002233 | 48.4166 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0686 | 16.0292 | 21.2917 | 3.9033 | 17.0709 | 64.2462 | 47.5991 | 63.7303 | 43.2091
2012-10-31 01:35 | 25.9565 | 85.5462 | 68.8953 | 84.9848 | 64.5476 | 56.6385 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.0319 | 16.5414 | 17.0698 | 16.0293 | 21.3082 | 3.9047 | 17.0721 | 64.238 | 47.5871 | 63.6766 | 43.2394
2012-10-31 01:35 | 25.9572 | 85.5545 | 68.8768 | 85.0045 | 64.5598 | 56.6328 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5412 | 17.0697 | 16.0291 | 21.3089 | 3.9043 | 17.072 | 64.2456 | 47.5679 | 63.6956 | 43.2509
2012-10-31 01:35 | 25.9535 | 85.5584 | 68.9191 | 85.0121 | 64.5177 | 56.6299 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0695 | 16.029 | 21.3093 | 3.9041 | 17.0718 | 64.2491 | 47.6098 | 63.7028 | 43.2084
2012-10-31 01:35 | 25.9557 | 85.5644 | 68.9252 | 85.0485 | 64.5506 | 56.6322 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0289 | 21.3155 | 3.9042 | 17.0715 | 64.2489 | 47.6097 | 63.733 | 43.2351
2012-10-31 01:36 | 25.9468 | 85.5441 | 68.9124 | 84.9903 | 64.5879 | 56.6357 | 0.006788 | 0.32878 | 0.002232 | 48.4358 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0288 | 21.3146 | 3.9045 | 17.0715 | 64.2295 | 47.5978 | 63.6757 | 43.2733
2012-10-31 01:36 | 25.9513 | 85.5714 | 68.9284 | 85.0175 | 64.577 | 56.6339 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5415 | 17.0704 | 16.029 | 21.3512 | 3.9043 | 17.0726 | 64.2202 | 47.5772 | 63.6663 | 43.2258
2012-10-31 01:36 | 25.9602 | 85.5841 | 68.945 | 85.072 | 64.5667 | 56.6351 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.032 | 16.5413 | 17.0698 | 16.0291 | 21.332 | 3.9044 | 17.072 | 64.2521 | 47.613 | 63.74 | 43.2347
2012-10-31 01:36 | 25.9468 | 85.5745 | 68.9316 | 85.0358 | 64.5264 | 56.627 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0691 | 16.0291 | 21.3066 | 3.9039 | 17.0714 | 64.2679 | 47.625 | 63.7292 | 43.2198
2012-10-31 01:36 | 25.9542 | 85.5629 | 68.9543 | 85.0697 | 64.5645 | 56.6374 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0682 | 16.0291 | 21.3662 | 3.9046 | 17.0704 | 64.1967 | 47.5881 | 63.7035 | 43.1983
2012-10-31 01:36 | 25.9542 | 85.5325 | 68.9505 | 85.066 | 64.5876 | 56.6293 | 0.006817 | 0.32874 | 0.002241 | 48.2234 | 1.0318 | 16.5392 | 17.0655 | 16.0291 | 21.3381 | 3.904 | 17.0677 | 64.1944 | 47.6124 | 63.7279 | 43.2495
2012-10-31 01:36 | 25.9528 | 85.5198 | 68.9453 | 85.0608 | 64.5631 | 56.6351 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.0318 | 16.5389 | 17.0651 | 16.029 | 21.3367 | 3.9044 | 17.0674 | 64.1831 | 47.6086 | 63.7241 | 43.2264
2012-10-31 01:36 | 25.9535 | 85.5849 | 68.9613 | 85.0463 | 64.51 | 56.6293 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.0317 | 16.5377 | 17.0623 | 16.0291 | 21.3494 | 3.904 | 17.0646 | 64.2355 | 47.6119 | 63.6969 | 43.1606
2012-10-31 01:36 | 25.955 | 85.5713 | 68.9245 | 85.0554 | 64.5461 | 56.6287 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0317 | 16.5366 | 17.0601 | 16.0291 | 21.3308 | 3.904 | 17.0624 | 64.2405 | 47.5937 | 63.7246 | 43.2153
2012-10-31 01:36 | 25.9625 | 85.5712 | 68.9626 | 85.0591 | 64.5228 | 56.6333 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0318 | 16.5383 | 17.0636 | 16.0292 | 21.3504 | 3.9043 | 17.0659 | 64.2208 | 47.6122 | 63.7087 | 43.1724
2012-10-31 01:36 | 25.964 | 85.6372 | 68.9756 | 85.0568 | 64.5282 | 56.6293 | 0.00682 | 0.32874 | 0.002242 | 48.2022 | 1.0319 | 16.541 | 17.0692 | 16.0291 | 21.3438 | 3.904 | 17.0714 | 64.2934 | 47.6318 | 63.713 | 43.1844
2012-10-31 01:36 | 25.9707 | 85.6097 | 68.9747 | 85.0976 | 64.5503 | 56.6345 | 0.00681 | 0.32877 | 0.002239 | 48.2772 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0695 | 16.0291 | 21.3746 | 3.9044 | 17.0718 | 64.2351 | 47.6001 | 63.723 | 43.1757
2012-10-31 01:36 | 25.9677 | 85.5954 | 68.9832 | 85.0946 | 64.5549 | 56.6305 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5416 | 17.0706 | 16.0291 | 21.3194 | 3.9041 | 17.0728 | 64.276 | 47.6638 | 63.7752 | 43.2355
2012-10-31 01:36 | 25.967 | 85.5909 | 68.948 | 85.0636 | 64.5735 | 56.6333 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.032 | 16.5418 | 17.071 | 16.029 | 21.2947 | 3.9043 | 17.0732 | 64.2962 | 47.6533 | 63.7689 | 43.2788
2012-10-31 01:36 | 25.97 | 85.6128 | 68.9586 | 85.0855 | 64.588 | 56.6322 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.542 | 17.0715 | 16.029 | 21.3298 | 3.9042 | 17.0737 | 64.283 | 47.6288 | 63.7557 | 43.2582
2012-10-31 01:36 | 25.976 | 85.5999 | 68.9838 | 85.0991 | 64.5132 | 56.6385 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.032 | 16.5416 | 17.0706 | 16.0291 | 21.3318 | 3.9047 | 17.0728 | 64.2681 | 47.652 | 63.7673 | 43.1814
2012-10-31 01:36 | 25.9745 | 85.6211 | 68.9746 | 85.0976 | 64.5502 | 56.6345 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.032 | 16.5411 | 17.0697 | 16.029 | 21.3142 | 3.9044 | 17.0719 | 64.3069 | 47.6604 | 63.7834 | 43.236
2012-10-31 01:36 | 25.9767 | 85.593 | 69.0152 | 85.0998 | 64.5524 | 56.6409 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.5419 | 17.0712 | 16.029 | 21.3044 | 3.9048 | 17.0734 | 64.2886 | 47.7108 | 63.7954 | 43.248
2012-10-31 01:36 | 25.9767 | 85.6044 | 68.9807 | 85.1567 | 64.5716 | 56.6391 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0319 | 16.5412 | 17.0696 | 16.0291 | 21.3606 | 3.9047 | 17.0718 | 64.2438 | 47.6201 | 63.7961 | 43.211
2012-10-31 01:36 | 25.9827 | 85.6141 | 68.9828 | 85.1324 | 64.5853 | 56.6374 | 0.006788 | 0.32887 | 0.002232 | 48.4486 | 1.0319 | 16.541 | 17.0692 | 16.0291 | 21.3184 | 3.9046 | 17.0714 | 64.2957 | 47.6644 | 63.814 | 43.2669
2012-10-31 01:36 | 25.9827 | 85.6028 | 68.9943 | 85.1438 | 64.6046 | 56.6374 | 0.006798 | 0.32891 | 0.002236 | 48.3836 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.3264 | 3.9046 | 17.0721 | 64.2764 | 47.6679 | 63.8174 | 43.2782
2012-10-31 01:36 | 25.9842 | 85.6384 | 69.0303 | 85.1377 | 64.5599 | 56.6322 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0288 | 21.2958 | 3.9042 | 17.0716 | 64.3426 | 47.7345 | 63.8419 | 43.2641
2012-10-31 01:37 | 25.9894 | 85.6512 | 69.0125 | 85.1353 | 64.5382 | 56.6385 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5399 | 17.067 | 16.0291 | 21.3371 | 3.9047 | 17.0693 | 64.3141 | 47.6754 | 63.7982 | 43.2011
2012-10-31 01:37 | 25.9834 | 85.6262 | 68.9797 | 85.1369 | 64.5899 | 56.6403 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.0318 | 16.5387 | 17.0646 | 16.029 | 21.307 | 3.9048 | 17.0668 | 64.3192 | 47.6727 | 63.8299 | 43.2829
2012-10-31 01:37 | 25.9887 | 85.6732 | 69.0003 | 85.1308 | 64.6221 | 56.6333 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0677 | 16.0289 | 21.3204 | 3.9043 | 17.07 | 64.3528 | 47.6799 | 63.8104 | 43.3017
2012-10-31 01:37 | 25.9842 | 85.6536 | 68.9537 | 85.1225 | 64.633 | 56.6339 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0682 | 16.0291 | 21.344 | 3.9043 | 17.0705 | 64.3096 | 47.6097 | 63.7785 | 43.289
2012-10-31 01:37 | 25.9879 | 85.6345 | 68.9995 | 85.1717 | 64.5982 | 56.6443 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0686 | 16.0291 | 21.3115 | 3.9051 | 17.0708 | 64.323 | 47.688 | 63.8602 | 43.2867
2012-10-31 01:37 | 25.9879 | 85.6497 | 68.9995 | 85.1414 | 64.6252 | 56.6391 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0289 | 21.3035 | 3.9047 | 17.0726 | 64.3462 | 47.696 | 63.8379 | 43.3217
2012-10-31 01:37 | 25.9924 | 85.6807 | 69.0539 | 85.1611 | 64.6451 | 56.6414 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0688 | 16.0292 | 21.3602 | 3.9049 | 17.0711 | 64.3205 | 47.6937 | 63.8009 | 43.2849
2012-10-31 01:37 | 25.9939 | 85.6936 | 69.0362 | 85.1588 | 64.6196 | 56.6345 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0675 | 16.029 | 21.3376 | 3.9044 | 17.0698 | 64.356 | 47.6986 | 63.8212 | 43.282
2012-10-31 01:37 | 25.9999 | 85.6617 | 69.0575 | 85.1761 | 64.6256 | 56.6333 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0684 | 16.029 | 21.3637 | 3.9043 | 17.0706 | 64.298 | 47.6938 | 63.8124 | 43.2619
2012-10-31 01:37 | 26.0021 | 85.6601 | 69.0444 | 85.1859 | 64.6201 | 56.6426 | 0.006814 | 0.3288 | 0.00224 | 48.2532 | 1.0319 | 16.541 | 17.0692 | 16.0291 | 21.3498 | 3.9049 | 17.0714 | 64.3103 | 47.6946 | 63.8361 | 43.2703
2012-10-31 01:37 | 26.0006 | 85.7079 | 69.0582 | 85.1882 | 64.6302 | 56.6351 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.032 | 16.5416 | 17.0705 | 16.0291 | 21.3403 | 3.9044 | 17.0727 | 64.3676 | 47.7179 | 63.8479 | 43.2899
2012-10-31 01:37 | 26.0006 | 85.6662 | 69.0161 | 85.1882 | 64.6648 | 56.6339 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0693 | 16.0292 | 21.3523 | 3.9043 | 17.0716 | 64.3139 | 47.6638 | 63.8359 | 43.3125
2012-10-31 01:37 | 25.9999 | 85.6996 | 69.0307 | 85.1951 | 64.6487 | 56.6472 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.032 | 16.5415 | 17.0704 | 16.029 | 21.3557 | 3.9053 | 17.0726 | 64.3439 | 47.675 | 63.8394 | 43.293
2012-10-31 01:37 | 25.9984 | 85.6867 | 69.0905 | 85.1709 | 64.6741 | 56.6345 | 0.006791 | 0.3288 | 0.002233 | 48.4166 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.029 | 21.3823 | 3.9044 | 17.0723 | 64.3044 | 47.7082 | 63.7886 | 43.2918
2012-10-31 01:37 | 25.9969 | 85.6814 | 69.0277 | 85.1845 | 64.6419 | 56.6305 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.032 | 16.5415 | 17.0703 | 16.029 | 21.3607 | 3.9041 | 17.0726 | 64.3207 | 47.667 | 63.8238 | 43.2812
2012-10-31 01:37 | 25.9992 | 85.7255 | 69.0913 | 85.2096 | 64.6788 | 56.6478 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.029 | 21.3831 | 3.9053 | 17.0723 | 64.3424 | 47.7082 | 63.8265 | 43.2957
2012-10-31 01:37 | 26.0051 | 85.7352 | 69.1126 | 85.2193 | 64.7039 | 56.6449 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0289 | 21.3609 | 3.9051 | 17.0723 | 64.3743 | 47.7517 | 63.8584 | 43.343
2012-10-31 01:37 | 26.0051 | 85.701 | 69.0704 | 85.1927 | 64.6924 | 56.6461 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0289 | 21.3609 | 3.9052 | 17.0725 | 64.3401 | 47.7095 | 63.8318 | 43.3315
2012-10-31 01:37 | 26.0044 | 85.7117 | 69.0812 | 85.211 | 64.6571 | 56.6397 | 0.006782 | 0.32877 | 0.00223 | 48.4766 | 1.032 | 16.5422 | 17.0718 | 16.029 | 21.3722 | 3.9047 | 17.074 | 64.3395 | 47.709 | 63.8388 | 43.2849
2012-10-31 01:37 | 25.9992 | 85.7255 | 69.076 | 85.2134 | 64.6942 | 56.6547 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.0321 | 16.5427 | 17.0732 | 16.0287 | 21.3188 | 3.9058 | 17.0755 | 64.4067 | 47.7572 | 63.8946 | 43.3754
2012-10-31 01:37 | 26.0006 | 85.7534 | 69.0697 | 85.2224 | 64.6571 | 56.642 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0321 | 16.543 | 17.0733 | 16.0291 | 21.2921 | 3.9049 | 17.0755 | 64.4613 | 47.7776 | 63.9303 | 43.365
2012-10-31 01:37 | 25.9999 | 85.7679 | 69.0997 | 85.2406 | 64.7141 | 56.6484 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5423 | 17.0718 | 16.0292 | 21.3235 | 3.9053 | 17.0741 | 64.4444 | 47.7762 | 63.9171 | 43.3906
2012-10-31 01:38 | 25.9947 | 85.7248 | 69.0792 | 85.2658 | 64.7012 | 56.6443 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.0319 | 16.541 | 17.0695 | 16.0289 | 21.3464 | 3.9051 | 17.0717 | 64.3784 | 47.7328 | 63.9194 | 43.3548
2012-10-31 01:38 | 25.9954 | 85.7444 | 69.122 | 85.2665 | 64.7404 | 56.6507 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5418 | 17.0706 | 16.0293 | 21.315 | 3.9055 | 17.0728 | 64.4294 | 47.807 | 63.9515 | 43.4254
2012-10-31 01:38 | 25.9962 | 85.7604 | 69.142 | 85.2521 | 64.7604 | 56.6437 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.032 | 16.5417 | 17.0707 | 16.0291 | 21.3038 | 3.905 | 17.0729 | 64.4566 | 47.8382 | 63.9483 | 43.4566
2012-10-31 01:38 | 26.0006 | 85.7496 | 69.1349 | 85.2755 | 64.7725 | 56.6455 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0289 | 21.3242 | 3.9051 | 17.0728 | 64.4254 | 47.8107 | 63.9513 | 43.4483
2012-10-31 01:38 | 25.9872 | 85.7704 | 69.133 | 85.2848 | 64.7822 | 56.6397 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0288 | 21.2948 | 3.9047 | 17.0735 | 64.4756 | 47.8382 | 63.99 | 43.4874
2012-10-31 01:38 | 25.9902 | 85.7582 | 69.1092 | 85.2461 | 64.7814 | 56.6449 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.032 | 16.5419 | 17.0712 | 16.0291 | 21.3219 | 3.9051 | 17.0734 | 64.4363 | 47.7873 | 63.9242 | 43.4595
2012-10-31 01:38 | 25.9954 | 85.7899 | 69.1259 | 85.2361 | 64.775 | 56.6559 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.032 | 16.5422 | 17.0717 | 16.0291 | 21.319 | 3.9059 | 17.0739 | 64.4709 | 47.8069 | 63.9171 | 43.456
2012-10-31 01:38 | 25.9924 | 85.7566 | 69.119 | 85.2521 | 64.7836 | 56.642 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.032 | 16.5418 | 17.0711 | 16.0289 | 21.3602 | 3.9049 | 17.0734 | 64.3964 | 47.7588 | 63.8919 | 43.4234
2012-10-31 01:38 | 25.9969 | 85.7801 | 69.135 | 85.2376 | 64.7765 | 56.6455 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0289 | 21.2964 | 3.9051 | 17.0734 | 64.4837 | 47.8386 | 63.9412 | 43.4801
2012-10-31 01:38 | 26.0029 | 85.8164 | 69.1372 | 85.2778 | 64.7979 | 56.6322 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.032 | 16.5417 | 17.0708 | 16.0291 | 21.3627 | 3.9042 | 17.073 | 64.4537 | 47.7745 | 63.9151 | 43.4352
2012-10-31 01:38 | 25.9947 | 85.8044 | 69.1558 | 85.243 | 64.7743 | 56.6484 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5417 | 17.0711 | 16.0287 | 21.3424 | 3.9053 | 17.0734 | 64.462 | 47.8134 | 63.9006 | 43.4319
2012-10-31 01:38 | 25.9879 | 85.7786 | 69.1299 | 85.2476 | 64.7598 | 56.6541 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.032 | 16.5419 | 17.0712 | 16.0289 | 21.3156 | 3.9057 | 17.0735 | 64.463 | 47.8143 | 63.932 | 43.4442
2012-10-31 01:38 | 25.9902 | 85.8151 | 69.1743 | 85.2461 | 64.7929 | 56.6466 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.032 | 16.5421 | 17.0719 | 16.0288 | 21.3138 | 3.9052 | 17.0741 | 64.5013 | 47.8605 | 63.9323 | 43.4791
2012-10-31 01:38 | 25.9872 | 85.8159 | 69.1598 | 85.2583 | 64.7399 | 56.6403 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5424 | 17.0724 | 16.0289 | 21.3149 | 3.9048 | 17.0746 | 64.501 | 47.8449 | 63.9434 | 43.425
2012-10-31 01:38 | 25.9887 | 85.8136 | 69.1843 | 85.2484 | 64.7452 | 56.6495 | 0.00681 | 0.3289 | 0.00224 | 48.2963 | 1.0321 | 16.543 | 17.0737 | 16.0289 | 21.2963 | 3.9054 | 17.076 | 64.5173 | 47.888 | 63.9521 | 43.4489
2012-10-31 01:38 | 25.9879 | 85.8317 | 69.149 | 85.2514 | 64.6983 | 56.6628 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0321 | 16.5425 | 17.073 | 16.0285 | 21.2834 | 3.9063 | 17.0753 | 64.5483 | 47.8656 | 63.968 | 43.4149
2012-10-31 01:38 | 25.9887 | 85.8212 | 69.1613 | 85.2939 | 64.676 | 56.657 | 0.006804 | 0.3289 | 0.002238 | 48.3389 | 1.032 | 16.5419 | 17.0716 | 16.0286 | 21.3043 | 3.9059 | 17.0738 | 64.5169 | 47.857 | 63.9896 | 43.3717
2012-10-31 01:38 | 25.9909 | 85.8423 | 69.1137 | 85.2772 | 64.7051 | 56.6495 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0288 | 21.2945 | 3.9054 | 17.0726 | 64.5478 | 47.8192 | 63.9827 | 43.4106
2012-10-31 01:38 | 25.9894 | 85.8143 | 69.1467 | 85.2984 | 64.6805 | 56.6674 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.5422 | 17.0719 | 16.029 | 21.2889 | 3.9067 | 17.0742 | 64.5254 | 47.8578 | 64.0095 | 43.3916
2012-10-31 01:38 | 25.9827 | 85.8303 | 69.1247 | 85.2765 | 64.6931 | 56.6547 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.542 | 17.0715 | 16.0288 | 21.2822 | 3.9058 | 17.0738 | 64.5481 | 47.8425 | 63.9943 | 43.4109
2012-10-31 01:38 | 25.9827 | 85.8455 | 69.117 | 85.2841 | 64.7469 | 56.6605 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.032 | 16.542 | 17.072 | 16.0285 | 21.2943 | 3.9062 | 17.0742 | 64.5512 | 47.8227 | 63.9898 | 43.4526
2012-10-31 01:38 | 25.9842 | 85.8584 | 69.1147 | 85.2894 | 64.7561 | 56.6582 | 0.006804 | 0.32888 | 0.002238 | 48.3369 | 1.032 | 16.5409 | 17.0697 | 16.0285 | 21.2837 | 3.906 | 17.0719 | 64.5747 | 47.831 | 64.0057 | 43.4724
2012-10-31 01:38 | 25.9894 | 85.8825 | 69.162 | 85.2795 | 64.7267 | 56.6582 | 0.00681 | 0.3288 | 0.002239 | 48.2815 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.0289 | 21.297 | 3.906 | 17.0721 | 64.5855 | 47.865 | 63.9825 | 43.4297
2012-10-31 01:38 | 25.9804 | 85.8318 | 69.1262 | 85.3008 | 64.7485 | 56.6634 | 0.006807 | 0.32874 | 0.002238 | 48.2943 | 1.032 | 16.5418 | 17.0711 | 16.0289 | 21.296 | 3.9064 | 17.0734 | 64.5358 | 47.8302 | 64.0048 | 43.4525
2012-10-31 01:39 | 25.9864 | 85.8644 | 69.1399 | 85.2689 | 64.7814 | 56.6513 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.032 | 16.5416 | 17.071 | 16.0286 | 21.3141 | 3.9055 | 17.0732 | 64.5503 | 47.8258 | 63.9548 | 43.4673
2012-10-31 01:39 | 25.9797 | 85.8425 | 69.0872 | 85.2963 | 64.794 | 56.6472 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.0288 | 21.2672 | 3.9053 | 17.0723 | 64.5753 | 47.82 | 64.0291 | 43.5268
2012-10-31 01:39 | 25.9932 | 85.8712 | 69.116 | 85.287 | 64.6574 | 56.6692 | 0.006791 | 0.32884 | 0.002233 | 48.4229 | 1.032 | 16.5412 | 17.07 | 16.0289 | 21.2968 | 3.9068 | 17.0722 | 64.5744 | 47.8192 | 63.9902 | 43.3606
2012-10-31 01:39 | 25.9767 | 85.8433 | 69.0918 | 85.2857 | 64.6409 | 56.6588 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0319 | 16.54 | 17.0674 | 16.029 | 21.3325 | 3.9061 | 17.0696 | 64.5108 | 47.7593 | 63.9532 | 43.3084
2012-10-31 01:39 | 25.9767 | 85.8243 | 69.1187 | 85.3085 | 64.6986 | 56.6518 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0287 | 21.3044 | 3.9056 | 17.0717 | 64.5199 | 47.8143 | 64.0041 | 43.3942
2012-10-31 01:39 | 25.9834 | 85.8462 | 69.0947 | 85.2886 | 64.7438 | 56.653 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0289 | 21.291 | 3.9057 | 17.0727 | 64.5552 | 47.8037 | 63.9976 | 43.4528
2012-10-31 01:39 | 25.9872 | 85.8576 | 69.1445 | 85.3114 | 64.7091 | 56.6472 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0691 | 16.0289 | 21.2627 | 3.9053 | 17.0714 | 64.5949 | 47.8818 | 64.0487 | 43.4464
2012-10-31 01:39 | 25.9842 | 85.866 | 69.1147 | 85.2818 | 64.6292 | 56.6582 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0289 | 21.2998 | 3.906 | 17.0703 | 64.5662 | 47.8149 | 63.982 | 43.3294
2012-10-31 01:39 | 25.9804 | 85.866 | 69.1262 | 85.3198 | 64.6254 | 56.6541 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5402 | 17.068 | 16.0288 | 21.2759 | 3.9057 | 17.0702 | 64.5901 | 47.8503 | 64.0439 | 43.3495
2012-10-31 01:39 | 25.9842 | 85.8584 | 69.107 | 85.3312 | 64.6484 | 56.6501 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0684 | 16.029 | 21.2717 | 3.9055 | 17.0706 | 64.5867 | 47.8353 | 64.0595 | 43.3767
2012-10-31 01:39 | 25.9782 | 85.8638 | 69.0972 | 85.3252 | 64.6424 | 56.6599 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.032 | 16.5409 | 17.0696 | 16.0287 | 21.2818 | 3.9061 | 17.0718 | 64.582 | 47.8154 | 64.0434 | 43.3606
2012-10-31 01:39 | 25.9789 | 85.8531 | 69.1362 | 85.3183 | 64.7239 | 56.6588 | 0.006791 | 0.32877 | 0.002233 | 48.4123 | 1.032 | 16.5412 | 17.07 | 16.0289 | 21.3146 | 3.9061 | 17.0722 | 64.5385 | 47.8216 | 64.0037 | 43.4093
2012-10-31 01:39 | 25.9857 | 85.8864 | 69.1277 | 85.3327 | 64.7461 | 56.6541 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.542 | 17.0717 | 16.0288 | 21.3294 | 3.9057 | 17.0739 | 64.557 | 47.7983 | 64.0033 | 43.4167
2012-10-31 01:39 | 25.9752 | 85.8304 | 69.1133 | 85.3146 | 64.7394 | 56.6501 | 0.006785 | 0.32875 | 0.002231 | 48.4531 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0289 | 21.2667 | 3.9055 | 17.0715 | 64.5637 | 47.8466 | 64.0479 | 43.4727
2012-10-31 01:39 | 25.9872 | 85.8841 | 69.1407 | 85.3152 | 64.7053 | 56.6536 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.0319 | 16.541 | 17.0694 | 16.0289 | 21.3149 | 3.9057 | 17.0717 | 64.5692 | 47.8258 | 64.0003 | 43.3904
2012-10-31 01:39 | 25.9715 | 85.8153 | 69.1365 | 85.2919 | 64.7357 | 56.6518 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.032 | 16.5408 | 17.0694 | 16.0286 | 21.263 | 3.9056 | 17.0716 | 64.5523 | 47.8735 | 64.0289 | 43.4727
2012-10-31 01:39 | 25.9797 | 85.8994 | 69.1638 | 85.3229 | 64.7401 | 56.6599 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5413 | 17.0699 | 16.029 | 21.2752 | 3.9061 | 17.0722 | 64.6242 | 47.8886 | 64.0477 | 43.4649
2012-10-31 01:39 | 25.9849 | 85.8705 | 69.1269 | 85.347 | 64.7953 | 56.6524 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.5414 | 17.0702 | 16.0289 | 21.3326 | 3.9056 | 17.0724 | 64.5379 | 47.7943 | 64.0144 | 43.4627
2012-10-31 01:39 | 25.9827 | 85.8455 | 69.1668 | 85.2917 | 64.7316 | 56.6518 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.032 | 16.5412 | 17.0699 | 16.029 | 21.2822 | 3.9056 | 17.0721 | 64.5633 | 47.8846 | 64.0095 | 43.4494
2012-10-31 01:39 | 25.9849 | 85.8743 | 69.1269 | 85.3167 | 64.7414 | 56.6576 | 0.00682 | 0.32886 | 0.002243 | 48.2192 | 1.032 | 16.5411 | 17.0697 | 16.0288 | 21.3407 | 3.906 | 17.0719 | 64.5336 | 47.7862 | 63.976 | 43.4007
2012-10-31 01:39 | 25.9812 | 85.8857 | 69.15 | 85.3206 | 64.7301 | 56.6628 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.032 | 16.541 | 17.0698 | 16.0285 | 21.3048 | 3.9063 | 17.0721 | 64.5809 | 47.8452 | 64.0158 | 43.4253
2012-10-31 01:39 | 25.9857 | 85.9206 | 69.1622 | 85.3023 | 64.6884 | 56.6507 | 0.006814 | 0.32887 | 0.002241 | 48.2637 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0287 | 21.2893 | 3.9055 | 17.0717 | 64.6313 | 47.8729 | 64.013 | 43.3991
2012-10-31 01:39 | 25.9842 | 85.8546 | 69.1147 | 85.3425 | 64.6946 | 56.6536 | 0.006817 | 0.3288 | 0.002241 | 48.2319 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0287 | 21.3119 | 3.9057 | 17.071 | 64.5427 | 47.8028 | 64.0306 | 43.3827
2012-10-31 01:39 | 25.9774 | 85.8705 | 69.1232 | 85.3585 | 64.7378 | 56.6599 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.032 | 16.541 | 17.0695 | 16.0288 | 21.297 | 3.9061 | 17.0717 | 64.5735 | 47.8262 | 64.0615 | 43.4408
2012-10-31 01:39 | 25.9789 | 85.9213 | 69.14 | 85.3524 | 64.697 | 56.6611 | 0.006807 | 0.32878 | 0.002238 | 48.3006 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0287 | 21.3106 | 3.9062 | 17.0711 | 64.6107 | 47.8294 | 64.0418 | 43.3864
2012-10-31 01:39 | 25.9767 | 85.9343 | 69.1532 | 85.3578 | 64.6948 | 56.6576 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.541 | 17.0697 | 16.0287 | 21.3325 | 3.906 | 17.072 | 64.6018 | 47.8207 | 64.0253 | 43.3623
2012-10-31 01:40 | 25.9737 | 85.9086 | 69.1233 | 85.3624 | 64.661 | 56.6426 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0288 | 21.3295 | 3.9049 | 17.0717 | 64.5791 | 47.7938 | 64.0329 | 43.3315
2012-10-31 01:40 | 25.9685 | 85.9034 | 69.1181 | 85.3496 | 64.5981 | 56.6565 | 0.006807 | 0.32888 | 0.002239 | 48.3156 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.029 | 21.3082 | 3.9059 | 17.0708 | 64.5952 | 47.8099 | 64.0414 | 43.2899
2012-10-31 01:40 | 25.967 | 85.9019 | 69.1358 | 85.3026 | 64.6774 | 56.6628 | 0.006814 | 0.32884 | 0.002241 | 48.2595 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0288 | 21.3308 | 3.9063 | 17.0715 | 64.5711 | 47.805 | 63.9718 | 43.3466
2012-10-31 01:40 | 25.964 | 85.9216 | 69.129 | 85.3679 | 64.6359 | 56.6593 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.032 | 16.5414 | 17.0706 | 16.0286 | 21.2876 | 3.9061 | 17.0729 | 64.634 | 47.8414 | 64.0803 | 43.3483
2012-10-31 01:40 | 25.9685 | 85.9413 | 69.0875 | 85.3762 | 64.6981 | 56.6547 | 0.006791 | 0.3288 | 0.002233 | 48.4166 | 1.032 | 16.5412 | 17.0702 | 16.0285 | 21.3122 | 3.9058 | 17.0724 | 64.6291 | 47.7753 | 64.064 | 43.3859
2012-10-31 01:40 | 25.958 | 85.8929 | 69.1076 | 85.3239 | 64.6337 | 56.653 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.2857 | 3.9057 | 17.0721 | 64.6072 | 47.8219 | 64.0382 | 43.348
2012-10-31 01:40 | 25.961 | 85.9186 | 69.1643 | 85.3497 | 64.6637 | 56.6622 | 0.006785 | 0.3288 | 0.002231 | 48.4594 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0288 | 21.3208 | 3.9063 | 17.0716 | 64.5978 | 47.8435 | 64.0289 | 43.3429
2012-10-31 01:40 | 25.9617 | 85.9079 | 69.096 | 85.4149 | 64.6644 | 56.6582 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5416 | 17.0707 | 16.0289 | 21.3175 | 3.906 | 17.0729 | 64.5904 | 47.7785 | 64.0974 | 43.3469
2012-10-31 01:40 | 25.9587 | 85.9353 | 69.1122 | 85.3929 | 64.6575 | 56.6582 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.032 | 16.5416 | 17.0713 | 16.0284 | 21.2864 | 3.906 | 17.0735 | 64.6489 | 47.8258 | 64.1065 | 43.3711
2012-10-31 01:40 | 25.9572 | 85.9262 | 69.1068 | 85.3686 | 64.7061 | 56.6507 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.032 | 16.5417 | 17.071 | 16.0289 | 21.2768 | 3.9055 | 17.0732 | 64.6494 | 47.83 | 64.0918 | 43.4293
2012-10-31 01:40 | 25.955 | 85.9012 | 69.1085 | 85.3627 | 64.7039 | 56.6628 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5418 | 17.0713 | 16.0288 | 21.2827 | 3.9063 | 17.0735 | 64.6185 | 47.8258 | 64.08 | 43.4212
2012-10-31 01:40 | 25.9542 | 85.9573 | 69.1038 | 85.3619 | 64.7223 | 56.6565 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0288 | 21.322 | 3.9059 | 17.0727 | 64.6353 | 47.7818 | 64.0399 | 43.4003
2012-10-31 01:40 | 25.961 | 85.9224 | 69.0915 | 85.3838 | 64.6906 | 56.6536 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.032 | 16.541 | 17.0697 | 16.0286 | 21.3208 | 3.9057 | 17.0719 | 64.6016 | 47.7707 | 64.063 | 43.3698
2012-10-31 01:40 | 25.952 | 85.921 | 69.117 | 85.3634 | 64.697 | 56.6646 | 0.00681 | 0.32878 | 0.002239 | 48.2793 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0683 | 16.0289 | 21.3078 | 3.9065 | 17.0705 | 64.6132 | 47.8092 | 64.0556 | 43.3892
2012-10-31 01:40 | 25.9513 | 85.9393 | 69.0818 | 85.3514 | 64.7386 | 56.6692 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0679 | 16.029 | 21.287 | 3.9068 | 17.0701 | 64.6523 | 47.7948 | 64.0644 | 43.4516
2012-10-31 01:40 | 25.9498 | 85.9453 | 69.1071 | 85.365 | 64.7641 | 56.6628 | 0.006807 | 0.32878 | 0.002238 | 48.3006 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0666 | 16.0287 | 21.2975 | 3.9063 | 17.0689 | 64.6478 | 47.8096 | 64.0675 | 43.4666
2012-10-31 01:40 | 25.9602 | 85.9444 | 69.1022 | 85.3603 | 64.7552 | 56.6495 | 0.006798 | 0.32875 | 0.002235 | 48.3604 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0679 | 16.0285 | 21.2879 | 3.9054 | 17.0702 | 64.6565 | 47.8143 | 64.0724 | 43.4673
2012-10-31 01:40 | 25.9528 | 85.9408 | 69.1254 | 85.3832 | 64.7363 | 56.6553 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.54 | 17.0674 | 16.0289 | 21.2965 | 3.9058 | 17.0696 | 64.6443 | 47.8289 | 64.0867 | 43.4398
2012-10-31 01:40 | 25.952 | 85.9324 | 69.0901 | 85.3824 | 64.7663 | 56.6547 | 0.006804 | 0.32888 | 0.002238 | 48.3369 | 1.0319 | 16.54 | 17.0675 | 16.0288 | 21.3318 | 3.9058 | 17.0698 | 64.6006 | 47.7583 | 64.0506 | 43.4345
2012-10-31 01:40 | 25.9542 | 85.9384 | 69.169 | 85.3884 | 64.7608 | 56.6518 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0289 | 21.3059 | 3.9056 | 17.0703 | 64.6325 | 47.8631 | 64.0825 | 43.4549
2012-10-31 01:40 | 25.958 | 85.9384 | 69.1728 | 85.3732 | 64.7415 | 56.6605 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.032 | 16.5411 | 17.07 | 16.0286 | 21.3017 | 3.9062 | 17.0722 | 64.6367 | 47.8711 | 64.0715 | 43.4398
2012-10-31 01:40 | 25.9535 | 85.9187 | 69.1645 | 85.3877 | 64.7293 | 56.6507 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.032 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0287 | 21.3093 | 3.9055 | 17.0716 | 64.6094 | 47.8552 | 64.0784 | 43.42
2012-10-31 01:40 | 25.9535 | 85.9566 | 69.1453 | 85.3687 | 64.7639 | 56.6611 | 0.006804 | 0.32891 | 0.002238 | 48.341 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0288 | 21.2932 | 3.9062 | 17.072 | 64.6634 | 47.8521 | 64.0755 | 43.4707
2012-10-31 01:40 | 25.9602 | 85.9671 | 69.1443 | 85.3982 | 64.7937 | 56.6599 | 0.006814 | 0.32891 | 0.002241 | 48.27 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0288 | 21.316 | 3.9061 | 17.0725 | 64.6511 | 47.8283 | 64.0822 | 43.4777
2012-10-31 01:40 | 25.9655 | 85.98 | 69.211 | 85.3883 | 64.7721 | 56.6541 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.542 | 17.072 | 16.0284 | 21.3213 | 3.9057 | 17.0742 | 64.6587 | 47.8897 | 64.067 | 43.4508
2012-10-31 01:41 | 25.9557 | 85.9664 | 69.1513 | 85.3899 | 64.7969 | 56.6582 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5419 | 17.0715 | 16.0287 | 21.3275 | 3.906 | 17.0737 | 64.6389 | 47.8238 | 64.0624 | 43.4694
2012-10-31 01:41 | 25.9587 | 85.9505 | 69.1658 | 85.3853 | 64.7691 | 56.6466 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.032 | 16.5421 | 17.0719 | 16.0287 | 21.2663 | 3.9052 | 17.0741 | 64.6842 | 47.8995 | 64.119 | 43.5028
2012-10-31 01:41 | 25.9617 | 85.9459 | 69.188 | 85.3997 | 64.8067 | 56.6576 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5415 | 17.0706 | 16.0289 | 21.2853 | 3.906 | 17.0728 | 64.6606 | 47.9027 | 64.1144 | 43.5214
2012-10-31 01:41 | 25.9528 | 85.9711 | 69.1714 | 85.4174 | 64.8094 | 56.6588 | 0.006801 | 0.32891 | 0.002237 | 48.3623 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0287 | 21.2443 | 3.9061 | 17.0717 | 64.7268 | 47.9271 | 64.1731 | 43.5651
2012-10-31 01:41 | 25.955 | 85.9771 | 69.166 | 85.3778 | 64.8347 | 56.6547 | 0.006804 | 0.32877 | 0.002237 | 48.3198 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0692 | 16.0286 | 21.2746 | 3.9058 | 17.0714 | 64.7025 | 47.8914 | 64.1032 | 43.5601
2012-10-31 01:41 | 25.9535 | 85.9566 | 69.1913 | 85.3953 | 64.787 | 56.6593 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0685 | 16.0287 | 21.2691 | 3.9061 | 17.0708 | 64.6875 | 47.9222 | 64.1262 | 43.5179
2012-10-31 01:41 | 25.9632 | 85.9587 | 69.2048 | 85.4012 | 64.8313 | 56.6617 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0678 | 16.0289 | 21.2708 | 3.9063 | 17.07 | 64.6879 | 47.934 | 64.1304 | 43.5605
2012-10-31 01:41 | 25.952 | 85.9475 | 69.2166 | 85.4052 | 64.8394 | 56.6455 | 0.006814 | 0.32883 | 0.002241 | 48.2574 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0684 | 16.0288 | 21.2475 | 3.9051 | 17.0707 | 64.7 | 47.9691 | 64.1577 | 43.5919
2012-10-31 01:41 | 25.9677 | 85.9822 | 69.217 | 85.4095 | 64.8974 | 56.6547 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0288 | 21.2873 | 3.9058 | 17.0719 | 64.6949 | 47.9297 | 64.1222 | 43.6101
2012-10-31 01:41 | 25.955 | 85.9581 | 69.2733 | 85.4233 | 64.8116 | 56.6634 | 0.006791 | 0.32878 | 0.002233 | 48.4144 | 1.032 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0287 | 21.2987 | 3.9064 | 17.0716 | 64.6594 | 47.9746 | 64.1246 | 43.5129
2012-10-31 01:41 | 25.9557 | 85.993 | 69.205 | 85.4165 | 64.8469 | 56.657 | 0.006785 | 0.32884 | 0.002231 | 48.4657 | 1.032 | 16.5412 | 17.0705 | 16.0284 | 21.2994 | 3.9059 | 17.0728 | 64.6936 | 47.9056 | 64.1171 | 43.5475
2012-10-31 01:41 | 25.9587 | 86.0225 | 69.2233 | 85.3853 | 64.8499 | 56.6495 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5422 | 17.0722 | 16.0286 | 21.2743 | 3.9054 | 17.0745 | 64.7482 | 47.949 | 64.111 | 43.5756
2012-10-31 01:41 | 25.9542 | 86.0066 | 69.2188 | 85.415 | 64.8608 | 56.6524 | 0.006788 | 0.32886 | 0.002232 | 48.4465 | 1.032 | 16.5419 | 17.0717 | 16.0285 | 21.318 | 3.9056 | 17.074 | 64.6886 | 47.9008 | 64.097 | 43.5428
2012-10-31 01:41 | 25.9677 | 86.005 | 69.2668 | 85.4436 | 64.8204 | 56.6507 | 0.006791 | 0.32888 | 0.002233 | 48.4294 | 1.032 | 16.5422 | 17.0722 | 16.0286 | 21.3395 | 3.9055 | 17.0744 | 64.6655 | 47.9273 | 64.1041 | 43.4809
2012-10-31 01:41 | 25.9572 | 86.0134 | 69.2372 | 85.4293 | 64.8599 | 56.6547 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5424 | 17.0725 | 16.0288 | 21.2728 | 3.9058 | 17.0747 | 64.7406 | 47.9644 | 64.1565 | 43.5871
2012-10-31 01:41 | 25.958 | 85.9725 | 69.238 | 85.4301 | 64.8184 | 56.6663 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0321 | 16.5423 | 17.0727 | 16.0285 | 21.3138 | 3.9066 | 17.0749 | 64.6587 | 47.9242 | 64.1163 | 43.5046
2012-10-31 01:41 | 25.958 | 85.9915 | 69.2495 | 85.4263 | 64.803 | 56.6576 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.032 | 16.5417 | 17.0712 | 16.0287 | 21.3097 | 3.906 | 17.0734 | 64.6818 | 47.9398 | 64.1166 | 43.4933
2012-10-31 01:41 | 25.9535 | 85.9756 | 69.2105 | 85.4181 | 64.8101 | 56.6472 | 0.006814 | 0.32871 | 0.00224 | 48.2404 | 1.032 | 16.541 | 17.0698 | 16.0287 | 21.2812 | 3.9053 | 17.072 | 64.6944 | 47.9293 | 64.1369 | 43.5289
2012-10-31 01:41 | 25.9587 | 85.977 | 69.231 | 85.4346 | 64.8114 | 56.6605 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0685 | 16.0289 | 21.3024 | 3.9062 | 17.0708 | 64.6746 | 47.9286 | 64.1322 | 43.509
2012-10-31 01:41 | 25.9617 | 85.9762 | 69.211 | 85.4338 | 64.8952 | 56.6565 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0287 | 21.3054 | 3.9059 | 17.0708 | 64.6708 | 47.9056 | 64.1284 | 43.5898
2012-10-31 01:41 | 25.9617 | 86.0141 | 69.257 | 85.4338 | 64.7913 | 56.653 | 0.006779 | 0.32884 | 0.002229 | 48.5086 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0286 | 21.2813 | 3.9057 | 17.0718 | 64.7328 | 47.9757 | 64.1525 | 43.51
2012-10-31 01:41 | 25.9587 | 86.0149 | 69.2578 | 85.4157 | 64.8307 | 56.6553 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5408 | 17.0695 | 16.0284 | 21.3145 | 3.9058 | 17.0717 | 64.7004 | 47.9433 | 64.1012 | 43.5162
2012-10-31 01:41 | 25.9692 | 85.9913 | 69.2568 | 85.4338 | 64.8758 | 56.6541 | 0.00681 | 0.3288 | 0.002239 | 48.2815 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0683 | 16.0289 | 21.3089 | 3.9057 | 17.0705 | 64.6824 | 47.9479 | 64.1249 | 43.5669
2012-10-31 01:41 | 25.967 | 85.9815 | 69.2508 | 85.4353 | 64.9044 | 56.6599 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0692 | 16.0286 | 21.3027 | 3.9061 | 17.0714 | 64.6788 | 47.9481 | 64.1326 | 43.6017
2012-10-31 01:41 | 25.9647 | 86.0285 | 69.26 | 85.4179 | 64.8174 | 56.6686 | 0.006823 | 0.32887 | 0.002244 | 48.2001 | 1.0319 | 16.5402 | 17.068 | 16.0287 | 21.2964 | 3.9067 | 17.0702 | 64.7321 | 47.9636 | 64.1215 | 43.521
2012-10-31 01:41 | 25.9685 | 86.0323 | 69.2523 | 85.4406 | 64.8135 | 56.653 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0691 | 16.0286 | 21.268 | 3.9057 | 17.0713 | 64.7643 | 47.9843 | 64.1726 | 43.5455
2012-10-31 01:42 | 25.9647 | 86.0095 | 69.2178 | 85.4558 | 64.8097 | 56.6547 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.0319 | 16.5402 | 17.068 | 16.0287 | 21.3004 | 3.9058 | 17.0702 | 64.7091 | 47.9174 | 64.1554 | 43.5093
2012-10-31 01:42 | 25.9692 | 85.9837 | 69.276 | 85.4489 | 64.8566 | 56.6478 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0666 | 16.0286 | 21.337 | 3.9053 | 17.0688 | 64.6467 | 47.939 | 64.1119 | 43.5196
2012-10-31 01:42 | 25.9647 | 86.0058 | 69.2255 | 85.4937 | 64.7982 | 56.6507 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0684 | 16.0285 | 21.3044 | 3.9055 | 17.0707 | 64.7014 | 47.9211 | 64.1893 | 43.4938
2012-10-31 01:42 | 25.9625 | 85.958 | 69.2348 | 85.4915 | 64.7652 | 56.6547 | 0.006807 | 0.32868 | 0.002237 | 48.2857 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0686 | 16.0286 | 21.2982 | 3.9058 | 17.0708 | 64.6598 | 47.9366 | 64.1933 | 43.467
2012-10-31 01:42 | 25.9662 | 86.0035 | 69.2653 | 85.4042 | 64.8574 | 56.6565 | 0.006804 | 0.32877 | 0.002237 | 48.3198 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0682 | 16.0285 | 21.322 | 3.9059 | 17.0704 | 64.6815 | 47.9433 | 64.0822 | 43.5354
2012-10-31 01:42 | 25.9647 | 86.0209 | 69.2638 | 85.4596 | 64.7828 | 56.6576 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0687 | 16.0284 | 21.2723 | 3.906 | 17.0709 | 64.7486 | 47.9915 | 64.1873 | 43.5105
2012-10-31 01:42 | 25.964 | 86.024 | 69.2401 | 85.4437 | 64.8206 | 56.6559 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0286 | 21.3398 | 3.9059 | 17.0717 | 64.6842 | 47.9003 | 64.1039 | 43.4808
2012-10-31 01:42 | 25.9595 | 86.0385 | 69.251 | 85.4809 | 64.8161 | 56.6484 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0669 | 16.0287 | 21.2952 | 3.9053 | 17.0692 | 64.7433 | 47.9558 | 64.1857 | 43.5209
2012-10-31 01:42 | 25.9617 | 86.0103 | 69.2148 | 85.468 | 64.826 | 56.6495 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.0318 | 16.5389 | 17.0654 | 16.0287 | 21.3335 | 3.9054 | 17.0676 | 64.6768 | 47.8813 | 64.1345 | 43.4925
2012-10-31 01:42 | 25.9557 | 86.0271 | 69.251 | 85.443 | 64.8084 | 56.6622 | 0.006814 | 0.32887 | 0.002241 | 48.2637 | 1.0319 | 16.5392 | 17.0661 | 16.0287 | 21.3074 | 3.9063 | 17.0683 | 64.7197 | 47.9436 | 64.1356 | 43.501
2012-10-31 01:42 | 25.9572 | 86.0058 | 69.2448 | 85.4673 | 64.8561 | 56.6541 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0688 | 16.0286 | 21.2527 | 3.9057 | 17.071 | 64.7531 | 47.9921 | 64.2146 | 43.6034
2012-10-31 01:42 | 25.9528 | 85.9976 | 69.2634 | 85.478 | 64.8902 | 56.6513 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0319 | 16.5401 | 17.068 | 16.0285 | 21.2764 | 3.9055 | 17.0703 | 64.7212 | 47.987 | 64.2016 | 43.6138
2012-10-31 01:42 | 25.952 | 86.0082 | 69.2626 | 85.481 | 64.8778 | 56.6611 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0678 | 16.0283 | 21.2797 | 3.9062 | 17.0701 | 64.7285 | 47.9829 | 64.2013 | 43.5981
2012-10-31 01:42 | 25.9565 | 85.9862 | 69.2901 | 85.459 | 64.8592 | 56.6593 | 0.006801 | 0.32891 | 0.002237 | 48.3623 | 1.032 | 16.5404 | 17.0689 | 16.0282 | 21.2721 | 3.9061 | 17.0711 | 64.7141 | 48.018 | 64.1869 | 43.5871
2012-10-31 01:42 | 25.9595 | 86.0119 | 69.2586 | 85.4241 | 64.8622 | 56.6663 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5408 | 17.0694 | 16.0286 | 21.2992 | 3.9066 | 17.0716 | 64.7127 | 47.9594 | 64.1249 | 43.563
2012-10-31 01:42 | 25.952 | 86.0424 | 69.3009 | 85.4507 | 64.9471 | 56.6559 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0684 | 16.0286 | 21.2917 | 3.9059 | 17.0707 | 64.7507 | 48.0092 | 64.159 | 43.6554
2012-10-31 01:42 | 25.9565 | 86.0544 | 69.3054 | 85.4286 | 64.9285 | 56.6507 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0681 | 16.0286 | 21.3243 | 3.9055 | 17.0703 | 64.7301 | 47.9811 | 64.1043 | 43.6042
2012-10-31 01:42 | 25.9595 | 86.0233 | 69.3276 | 85.4734 | 64.9084 | 56.6646 | 0.006801 | 0.32888 | 0.002237 | 48.3582 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0671 | 16.0286 | 21.2992 | 3.9065 | 17.0693 | 64.7241 | 48.0284 | 64.1742 | 43.6092
2012-10-31 01:42 | 25.9587 | 86.0263 | 69.2885 | 85.5029 | 64.8922 | 56.6611 | 0.006817 | 0.32884 | 0.002242 | 48.2382 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0673 | 16.0287 | 21.2542 | 3.9062 | 17.0696 | 64.7721 | 48.0343 | 64.2487 | 43.638
2012-10-31 01:42 | 25.952 | 86.0348 | 69.2856 | 85.4886 | 64.8432 | 56.6634 | 0.006804 | 0.32893 | 0.002238 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0288 | 21.2997 | 3.9064 | 17.0708 | 64.7351 | 47.9859 | 64.1889 | 43.5435
2012-10-31 01:42 | 25.9572 | 86.0172 | 69.2678 | 85.4824 | 64.9292 | 56.6472 | 0.006798 | 0.32878 | 0.002235 | 48.3645 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0677 | 16.0289 | 21.2929 | 3.9053 | 17.07 | 64.7243 | 47.9749 | 64.1895 | 43.6363
2012-10-31 01:42 | 25.9513 | 86.0644 | 69.2849 | 85.4993 | 64.8771 | 56.6559 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.032 | 16.5411 | 17.07 | 16.0285 | 21.3071 | 3.9059 | 17.0723 | 64.7573 | 47.9778 | 64.1922 | 43.57
2012-10-31 01:42 | 25.955 | 86.0302 | 69.2695 | 85.4423 | 64.8385 | 56.6518 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0683 | 16.0285 | 21.2907 | 3.9056 | 17.0705 | 64.7395 | 47.9788 | 64.1516 | 43.5478
2012-10-31 01:42 | 25.9542 | 86.037 | 69.2763 | 85.4643 | 64.7954 | 56.6622 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.0319 | 16.5393 | 17.0661 | 16.0288 | 21.2778 | 3.9063 | 17.0684 | 64.7592 | 47.9985 | 64.1865 | 43.5176
2012-10-31 01:42 | 25.9535 | 86.0287 | 69.2871 | 85.4712 | 64.7793 | 56.6565 | 0.006795 | 0.32887 | 0.002235 | 48.3987 | 1.032 | 16.541 | 17.0698 | 16.0286 | 21.3052 | 3.9059 | 17.072 | 64.7235 | 47.9819 | 64.166 | 43.4741
2012-10-31 01:43 | 25.9617 | 86.0293 | 69.2915 | 85.4945 | 64.8414 | 56.6489 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.032 | 16.5406 | 17.0692 | 16.0285 | 21.2412 | 3.9054 | 17.0714 | 64.7881 | 48.0503 | 64.2533 | 43.6002
2012-10-31 01:43 | 25.9513 | 86.0113 | 69.2849 | 85.5107 | 64.8194 | 56.6605 | 0.006788 | 0.32887 | 0.002232 | 48.4486 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0689 | 16.0288 | 21.291 | 3.9062 | 17.0712 | 64.7203 | 47.9939 | 64.2197 | 43.5284
2012-10-31 01:43 | 25.9602 | 86.0468 | 69.2632 | 85.4968 | 64.8783 | 56.6646 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.032 | 16.541 | 17.0698 | 16.0285 | 21.2838 | 3.9065 | 17.072 | 64.763 | 47.9794 | 64.213 | 43.5945
2012-10-31 01:43 | 25.9505 | 86.0598 | 69.2343 | 85.4795 | 64.8032 | 56.6657 | 0.006807 | 0.32888 | 0.002239 | 48.3156 | 1.032 | 16.541 | 17.0699 | 16.0285 | 21.2982 | 3.9065 | 17.0721 | 64.7616 | 47.9361 | 64.1813 | 43.505
2012-10-31 01:43 | 25.9513 | 86.0265 | 69.2619 | 85.4917 | 64.8502 | 56.6588 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0688 | 16.0285 | 21.3191 | 3.9061 | 17.071 | 64.7074 | 47.9428 | 64.1726 | 43.5311
2012-10-31 01:43 | 25.9572 | 86.0627 | 69.287 | 85.4976 | 64.8292 | 56.6605 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0681 | 16.0286 | 21.2889 | 3.9062 | 17.0704 | 64.7738 | 47.9981 | 64.2087 | 43.5403
2012-10-31 01:43 | 25.9625 | 86.0187 | 69.277 | 85.4991 | 64.7498 | 56.6611 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0681 | 16.0285 | 21.2982 | 3.9062 | 17.0704 | 64.7205 | 47.9788 | 64.2009 | 43.4516
2012-10-31 01:43 | 25.961 | 86.0172 | 69.2716 | 85.4597 | 64.8368 | 56.6634 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0672 | 16.0286 | 21.3208 | 3.9064 | 17.0694 | 64.6964 | 47.9508 | 64.1389 | 43.516
2012-10-31 01:43 | 25.964 | 86.0544 | 69.2478 | 85.5082 | 64.8283 | 56.6565 | 0.006814 | 0.3289 | 0.002241 | 48.268 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0672 | 16.0288 | 21.3077 | 3.9059 | 17.0694 | 64.7467 | 47.9401 | 64.2005 | 43.5206
2012-10-31 01:43 | 25.9692 | 86.052 | 69.2798 | 85.5248 | 64.845 | 56.6593 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0672 | 16.0287 | 21.3089 | 3.9061 | 17.0695 | 64.7431 | 47.9709 | 64.2159 | 43.5361
2012-10-31 01:43 | 25.9722 | 86.0133 | 69.2637 | 85.5088 | 64.8018 | 56.6651 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.032 | 16.5406 | 17.0691 | 16.0285 | 21.2838 | 3.9065 | 17.0713 | 64.7295 | 47.9799 | 64.225 | 43.518
2012-10-31 01:43 | 25.97 | 86.0035 | 69.273 | 85.537 | 64.8535 | 56.6541 | 0.006814 | 0.32887 | 0.002241 | 48.2637 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0686 | 16.0284 | 21.3097 | 3.9057 | 17.0708 | 64.6938 | 47.9633 | 64.2273 | 43.5438
2012-10-31 01:43 | 25.9685 | 86.0247 | 69.2638 | 85.4937 | 64.852 | 56.6657 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0684 | 16.0288 | 21.3243 | 3.9065 | 17.0707 | 64.7004 | 47.9395 | 64.1694 | 43.5277
2012-10-31 01:43 | 25.9715 | 86.0163 | 69.2591 | 85.4929 | 64.855 | 56.6599 | 0.006801 | 0.32888 | 0.002237 | 48.3582 | 1.032 | 16.5409 | 17.0695 | 16.0286 | 21.3232 | 3.9061 | 17.0718 | 64.6931 | 47.9359 | 64.1697 | 43.5318
2012-10-31 01:43 | 25.9677 | 86.0315 | 69.2898 | 85.5043 | 64.8551 | 56.6634 | 0.006817 | 0.32886 | 0.002242 | 48.2404 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0684 | 16.0285 | 21.3194 | 3.9064 | 17.0707 | 64.7121 | 47.9704 | 64.1849 | 43.5357
2012-10-31 01:43 | 25.9745 | 86.0118 | 69.2698 | 85.5377 | 64.8272 | 56.6582 | 0.006817 | 0.32887 | 0.002242 | 48.2425 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0673 | 16.0286 | 21.3503 | 3.906 | 17.0696 | 64.6615 | 47.9195 | 64.1874 | 43.4769
2012-10-31 01:43 | 25.9752 | 86.0049 | 69.2552 | 85.5232 | 64.8856 | 56.6617 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0317 | 16.5374 | 17.0621 | 16.0288 | 21.2908 | 3.9063 | 17.0644 | 64.7141 | 47.9644 | 64.2324 | 43.5948
2012-10-31 01:43 | 25.9827 | 86.0503 | 69.278 | 85.5041 | 64.8739 | 56.6634 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0317 | 16.5364 | 17.06 | 16.0288 | 21.3545 | 3.9064 | 17.0622 | 64.6958 | 47.9235 | 64.1496 | 43.5194
2012-10-31 01:43 | 25.9774 | 86.0488 | 69.2995 | 85.514 | 64.8609 | 56.6541 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0317 | 16.5369 | 17.0609 | 16.0289 | 21.3171 | 3.9057 | 17.0632 | 64.7317 | 47.9824 | 64.1969 | 43.5438
2012-10-31 01:43 | 25.9789 | 86.0541 | 69.2934 | 85.5269 | 64.8624 | 56.6461 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0317 | 16.5376 | 17.0626 | 16.0287 | 21.2905 | 3.9052 | 17.0648 | 64.7636 | 48.0029 | 64.2364 | 43.5719
2012-10-31 01:43 | 25.9767 | 86.0443 | 69.3103 | 85.5171 | 64.8641 | 56.6593 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.0318 | 16.5382 | 17.0637 | 16.0288 | 21.3044 | 3.9061 | 17.066 | 64.7399 | 48.0059 | 64.2127 | 43.5597
2012-10-31 01:43 | 25.9737 | 86.0716 | 69.3073 | 85.5331 | 64.8457 | 56.6657 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0318 | 16.5391 | 17.0658 | 16.0287 | 21.3295 | 3.9065 | 17.068 | 64.7421 | 47.9778 | 64.2036 | 43.5162
2012-10-31 01:43 | 25.9812 | 86.0223 | 69.3378 | 85.5444 | 64.9032 | 56.6541 | 0.006788 | 0.32886 | 0.002232 | 48.4465 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0684 | 16.0288 | 21.349 | 3.9057 | 17.0707 | 64.6733 | 47.9888 | 64.1954 | 43.5542
2012-10-31 01:43 | 25.976 | 86.0095 | 69.2981 | 85.4899 | 64.9095 | 56.6732 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0672 | 16.0287 | 21.3639 | 3.9071 | 17.0694 | 64.6456 | 47.9342 | 64.126 | 43.5456
2012-10-31 01:43 | 25.9879 | 86.0517 | 69.3253 | 85.5018 | 64.8983 | 56.6611 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.032 | 16.5408 | 17.0693 | 16.0286 | 21.3316 | 3.9062 | 17.0715 | 64.7201 | 47.9937 | 64.1702 | 43.5667
2012-10-31 01:43 | 25.9849 | 86.0297 | 69.3108 | 85.5253 | 64.8953 | 56.6657 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.0319 | 16.5396 | 17.0668 | 16.0287 | 21.3447 | 3.9065 | 17.0691 | 64.685 | 47.9661 | 64.1806 | 43.5506
2012-10-31 01:44 | 25.9917 | 86.0555 | 69.3483 | 85.5511 | 64.8983 | 56.6536 | 0.006782 | 0.3289 | 0.002231 | 48.4957 | 1.0317 | 16.5368 | 17.0609 | 16.0288 | 21.3675 | 3.9057 | 17.0631 | 64.688 | 47.9808 | 64.1836 | 43.5308
2012-10-31 01:44 | 25.9819 | 86.0457 | 69.3462 | 85.4958 | 64.9 | 56.6507 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0315 | 16.5344 | 17.056 | 16.0288 | 21.3296 | 3.9055 | 17.0582 | 64.7161 | 48.0166 | 64.1662 | 43.5704
2012-10-31 01:44 | 25.9872 | 86.0396 | 69.3131 | 85.5162 | 64.9246 | 56.6611 | 0.00681 | 0.32881 | 0.002239 | 48.2836 | 1.0316 | 16.5357 | 17.0584 | 16.0289 | 21.3711 | 3.9062 | 17.0607 | 64.6685 | 47.942 | 64.1451 | 43.5535
2012-10-31 01:44 | 25.9834 | 86.0282 | 69.294 | 85.5238 | 64.8861 | 56.664 | 0.006804 | 0.32888 | 0.002238 | 48.3369 | 1.0318 | 16.5381 | 17.0639 | 16.0286 | 21.3231 | 3.9064 | 17.0661 | 64.7051 | 47.9709 | 64.2007 | 43.563
2012-10-31 01:44 | 25.9879 | 86.0783 | 69.3177 | 85.5093 | 64.8791 | 56.657 | 0.006804 | 0.32888 | 0.002238 | 48.3369 | 1.0318 | 16.539 | 17.0656 | 16.0286 | 21.3115 | 3.9059 | 17.0678 | 64.7668 | 48.0062 | 64.1978 | 43.5676
2012-10-31 01:44 | 25.9917 | 86.0365 | 69.3138 | 85.5169 | 64.9406 | 56.6576 | 0.006817 | 0.32886 | 0.002242 | 48.2404 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0664 | 16.0289 | 21.3274 | 3.906 | 17.0686 | 64.7091 | 47.9864 | 64.1895 | 43.6132
2012-10-31 01:44 | 25.9894 | 86.0494 | 69.2962 | 85.4957 | 64.9691 | 56.6628 | 0.006807 | 0.32888 | 0.002239 | 48.3156 | 1.0319 | 16.54 | 17.0674 | 16.0289 | 21.313 | 3.9063 | 17.0696 | 64.7364 | 47.9832 | 64.1827 | 43.6561
2012-10-31 01:44 | 25.9977 | 86.0425 | 69.3313 | 85.5305 | 64.9158 | 56.6686 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0687 | 16.0286 | 21.3093 | 3.9067 | 17.0709 | 64.7332 | 48.022 | 64.2212 | 43.6065
2012-10-31 01:44 | 26.0021 | 86.0166 | 69.3357 | 85.5311 | 64.901 | 56.6605 | 0.006798 | 0.3289 | 0.002236 | 48.3816 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0288 | 21.3137 | 3.9062 | 17.0704 | 64.7029 | 48.022 | 64.2174 | 43.5873
2012-10-31 01:44 | 25.9894 | 86.038 | 69.3115 | 85.5336 | 64.8729 | 56.6599 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0687 | 16.0288 | 21.3371 | 3.9061 | 17.0709 | 64.7009 | 47.9744 | 64.1965 | 43.5358
2012-10-31 01:44 | 25.9977 | 86.0615 | 69.3543 | 85.5229 | 64.9235 | 56.664 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0671 | 16.0289 | 21.3414 | 3.9064 | 17.0694 | 64.7201 | 48.0129 | 64.1815 | 43.5821
2012-10-31 01:44 | 25.9939 | 86.0198 | 69.3352 | 85.4964 | 64.9236 | 56.6622 | 0.006801 | 0.32877 | 0.002236 | 48.3411 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0684 | 16.0288 | 21.3175 | 3.9063 | 17.0706 | 64.7023 | 48.0177 | 64.1789 | 43.6061
2012-10-31 01:44 | 26.0029 | 86.0591 | 69.3557 | 85.5433 | 64.8941 | 56.6611 | 0.006791 | 0.32881 | 0.002233 | 48.4186 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0288 | 21.3506 | 3.9062 | 17.0708 | 64.7085 | 48.0051 | 64.1927 | 43.5435
2012-10-31 01:44 | 25.9962 | 86.0676 | 69.3298 | 85.5404 | 64.8335 | 56.675 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.0319 | 16.5402 | 17.068 | 16.0288 | 21.3198 | 3.9072 | 17.0702 | 64.7478 | 48.01 | 64.2206 | 43.5137
2012-10-31 01:44 | 26.0006 | 86.053 | 69.338 | 85.5676 | 64.9149 | 56.6611 | 0.006807 | 0.3288 | 0.002238 | 48.3028 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0288 | 21.3323 | 3.9062 | 17.0703 | 64.7207 | 48.0057 | 64.2353 | 43.5826
2012-10-31 01:44 | 26.0036 | 86.1129 | 69.3564 | 85.5782 | 64.891 | 56.6622 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0318 | 16.5394 | 17.0662 | 16.0289 | 21.3192 | 3.9063 | 17.0684 | 64.7937 | 48.0372 | 64.259 | 43.5718
2012-10-31 01:44 | 25.9977 | 86.0767 | 69.3275 | 85.5305 | 64.8774 | 56.6663 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0667 | 16.0289 | 21.2852 | 3.9066 | 17.0689 | 64.7915 | 48.0423 | 64.2453 | 43.5922
2012-10-31 01:44 | 25.9992 | 86.0668 | 69.3022 | 85.5169 | 64.8981 | 56.6646 | 0.006814 | 0.32884 | 0.002241 | 48.2595 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0671 | 16.0287 | 21.3188 | 3.9065 | 17.0693 | 64.748 | 47.9834 | 64.1981 | 43.5793
2012-10-31 01:44 | 26.0074 | 86.0674 | 69.3602 | 85.544 | 64.9255 | 56.6663 | 0.006788 | 0.32883 | 0.002232 | 48.4423 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0685 | 16.0285 | 21.323 | 3.9066 | 17.0707 | 64.7444 | 48.0372 | 64.221 | 43.6025
2012-10-31 01:44 | 26.0074 | 86.094 | 69.3219 | 85.5175 | 64.8948 | 56.6657 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0688 | 16.0287 | 21.2989 | 3.9065 | 17.071 | 64.7951 | 48.023 | 64.2186 | 43.5959
2012-10-31 01:44 | 26.0111 | 86.0977 | 69.3715 | 85.5553 | 64.9446 | 56.6674 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5407 | 17.069 | 16.0288 | 21.2986 | 3.9067 | 17.0712 | 64.7991 | 48.0729 | 64.2567 | 43.646
2012-10-31 01:44 | 26.0021 | 86.1076 | 69.3434 | 85.5425 | 64.951 | 56.6698 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0682 | 16.0286 | 21.2776 | 3.9068 | 17.0705 | 64.83 | 48.0658 | 64.2649 | 43.6734
2012-10-31 01:44 | 26.0021 | 86.0773 | 69.3204 | 85.5387 | 64.9356 | 56.6709 | 0.006791 | 0.32881 | 0.002233 | 48.4186 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0287 | 21.2454 | 3.9069 | 17.0718 | 64.8319 | 48.075 | 64.2933 | 43.6902
2012-10-31 01:44 | 25.9999 | 86.0978 | 69.322 | 85.5479 | 64.9334 | 56.6669 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0692 | 16.0287 | 21.2754 | 3.9066 | 17.0715 | 64.8224 | 48.0466 | 64.2725 | 43.658
2012-10-31 01:45 | 26.0126 | 86.1333 | 69.3347 | 85.5682 | 64.9423 | 56.6692 | 0.006814 | 0.32883 | 0.002241 | 48.2574 | 1.032 | 16.541 | 17.07 | 16.0284 | 21.276 | 3.9068 | 17.0722 | 64.8573 | 48.0587 | 64.2922 | 43.6663
2012-10-31 01:45 | 26.0006 | 86.072 | 69.3074 | 85.5676 | 64.988 | 56.6657 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5413 | 17.0706 | 16.0285 | 21.2761 | 3.9065 | 17.0728 | 64.7959 | 48.0313 | 64.2915 | 43.7119
2012-10-31 01:45 | 25.9962 | 86.0903 | 69.3643 | 85.5745 | 64.9528 | 56.6605 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.0288 | 21.2877 | 3.9062 | 17.0723 | 64.8026 | 48.0766 | 64.2868 | 43.6651
2012-10-31 01:45 | 25.9954 | 86.1123 | 69.3367 | 85.5396 | 64.9058 | 56.6553 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5408 | 17.0694 | 16.0286 | 21.311 | 3.9058 | 17.0717 | 64.8013 | 48.0257 | 64.2286 | 43.5948
2012-10-31 01:45 | 25.9962 | 86.1245 | 69.3413 | 85.5556 | 64.922 | 56.668 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0681 | 16.0286 | 21.3239 | 3.9067 | 17.0703 | 64.8006 | 48.0174 | 64.2317 | 43.5981
2012-10-31 01:45 | 26.0029 | 86.0895 | 69.3863 | 85.5319 | 64.9557 | 56.6674 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.0319 | 16.5402 | 17.068 | 16.0287 | 21.2503 | 3.9067 | 17.0702 | 64.8392 | 48.136 | 64.2816 | 43.7054
2012-10-31 01:45 | 26.0051 | 86.1296 | 69.3464 | 85.5417 | 65.0079 | 56.6553 | 0.006785 | 0.32888 | 0.002231 | 48.4722 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0683 | 16.0288 | 21.3006 | 3.9058 | 17.0705 | 64.829 | 48.0458 | 64.2411 | 43.7073
2012-10-31 01:45 | 25.9977 | 86.1222 | 69.3581 | 85.5419 | 64.962 | 56.6536 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0689 | 16.0287 | 21.2892 | 3.9057 | 17.0711 | 64.833 | 48.0689 | 64.2527 | 43.6728
2012-10-31 01:45 | 26.0029 | 86.1198 | 69.3902 | 85.5319 | 64.9749 | 56.6605 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5396 | 17.0668 | 16.0287 | 21.2663 | 3.9062 | 17.0691 | 64.8535 | 48.1239 | 64.2656 | 43.7086
2012-10-31 01:45 | 26.0044 | 86.1554 | 69.3955 | 85.5676 | 64.9725 | 56.6617 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0665 | 16.0287 | 21.2999 | 3.9063 | 17.0688 | 64.8555 | 48.0956 | 64.2677 | 43.6726
2012-10-31 01:45 | 25.9969 | 86.1138 | 69.388 | 85.5487 | 64.9304 | 56.6605 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.54 | 17.0677 | 16.0287 | 21.3205 | 3.9062 | 17.0699 | 64.7933 | 48.0675 | 64.2282 | 43.6099
2012-10-31 01:45 | 25.9977 | 86.1411 | 69.4118 | 85.6026 | 64.9735 | 56.6553 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.0318 | 16.5389 | 17.0656 | 16.0286 | 21.3334 | 3.9058 | 17.0678 | 64.8077 | 48.0784 | 64.2692 | 43.6401
2012-10-31 01:45 | 26.0059 | 86.119 | 69.3932 | 85.5842 | 65.0125 | 56.657 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0317 | 16.537 | 17.0613 | 16.0288 | 21.3336 | 3.9059 | 17.0635 | 64.7854 | 48.0596 | 64.2506 | 43.6789
2012-10-31 01:45 | 26.0006 | 86.1554 | 69.4032 | 85.5524 | 64.9418 | 56.664 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.0317 | 16.5369 | 17.0611 | 16.0288 | 21.2881 | 3.9064 | 17.0633 | 64.8673 | 48.1151 | 64.2643 | 43.6537
2012-10-31 01:45 | 25.9984 | 86.1153 | 69.3933 | 85.5919 | 65.0204 | 56.6611 | 0.006788 | 0.32886 | 0.002232 | 48.4465 | 1.0316 | 16.5364 | 17.0597 | 16.0291 | 21.322 | 3.9062 | 17.0619 | 64.7933 | 48.0713 | 64.2699 | 43.6984
2012-10-31 01:45 | 25.9947 | 86.0926 | 69.4126 | 85.5427 | 64.9551 | 56.6622 | 0.006791 | 0.32884 | 0.002233 | 48.4229 | 1.0317 | 16.5373 | 17.0616 | 16.0291 | 21.3384 | 3.9063 | 17.0638 | 64.7542 | 48.0742 | 64.2043 | 43.6167
2012-10-31 01:45 | 25.9999 | 86.1054 | 69.4063 | 85.5555 | 65.0373 | 56.6565 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0318 | 16.5385 | 17.0644 | 16.0289 | 21.3476 | 3.9059 | 17.0666 | 64.7578 | 48.0587 | 64.2079 | 43.6897
2012-10-31 01:45 | 25.9962 | 86.0866 | 69.4218 | 85.5783 | 64.9759 | 56.6669 | 0.006791 | 0.32888 | 0.002233 | 48.4294 | 1.0318 | 16.539 | 17.0652 | 16.0291 | 21.3198 | 3.9066 | 17.0674 | 64.7668 | 48.102 | 64.2585 | 43.6561
2012-10-31 01:45 | 25.9977 | 86.1601 | 69.4041 | 85.5571 | 65.012 | 56.6559 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0668 | 16.029 | 21.3173 | 3.9059 | 17.0691 | 64.8428 | 48.0868 | 64.2398 | 43.6947
2012-10-31 01:45 | 25.9954 | 86.1237 | 69.4401 | 85.5965 | 65.0405 | 56.664 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0671 | 16.0289 | 21.3552 | 3.9064 | 17.0693 | 64.7685 | 48.0849 | 64.2413 | 43.6853
2012-10-31 01:45 | 25.9857 | 86.0912 | 69.3998 | 85.5792 | 64.95 | 56.6611 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0668 | 16.0288 | 21.3575 | 3.9062 | 17.0691 | 64.7337 | 48.0423 | 64.2217 | 43.5925
2012-10-31 01:45 | 25.9872 | 86.1572 | 69.4358 | 85.5542 | 65.013 | 56.6663 | 0.006814 | 0.32887 | 0.002241 | 48.2637 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0671 | 16.029 | 21.3269 | 3.9066 | 17.0693 | 64.8303 | 48.1089 | 64.2273 | 43.6861
2012-10-31 01:45 | 25.9977 | 86.126 | 69.4386 | 85.6064 | 65.0658 | 56.6686 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.0319 | 16.5403 | 17.068 | 16.0289 | 21.3334 | 3.9067 | 17.0702 | 64.7926 | 48.1052 | 64.273 | 43.7324
2012-10-31 01:46 | 25.9924 | 86.1055 | 69.4103 | 85.6011 | 65.0567 | 56.6588 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.032 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0287 | 21.3642 | 3.9061 | 17.0717 | 64.7413 | 48.0461 | 64.2369 | 43.6925
2012-10-31 01:46 | 25.9984 | 86.1305 | 69.47 | 85.5881 | 65.055 | 56.6663 | 0.006795 | 0.32877 | 0.002234 | 48.3838 | 1.0319 | 16.5407 | 17.069 | 16.0288 | 21.318 | 3.9066 | 17.0713 | 64.8125 | 48.152 | 64.2701 | 43.737
2012-10-31 01:46 | 26.0014 | 86.1335 | 69.4806 | 85.5873 | 65.0119 | 56.6657 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0318 | 16.5385 | 17.0641 | 16.029 | 21.321 | 3.9065 | 17.0663 | 64.8125 | 48.1596 | 64.2663 | 43.6909
2012-10-31 01:46 | 25.9924 | 86.1396 | 69.4257 | 85.6125 | 64.8913 | 56.6582 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0318 | 16.5383 | 17.0641 | 16.0288 | 21.3 | 3.906 | 17.0663 | 64.8396 | 48.1257 | 64.3125 | 43.5913
2012-10-31 01:46 | 25.9962 | 86.1131 | 69.4524 | 85.6314 | 64.9759 | 56.6674 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0664 | 16.0289 | 21.3319 | 3.9067 | 17.0686 | 64.7812 | 48.1205 | 64.2995 | 43.644
2012-10-31 01:46 | 25.9879 | 86.0707 | 69.3867 | 85.5587 | 65.0099 | 56.6553 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5396 | 17.0667 | 16.0288 | 21.2915 | 3.9058 | 17.0689 | 64.7792 | 48.0952 | 64.2672 | 43.7184
2012-10-31 01:46 | 26.0006 | 86.1327 | 69.4262 | 85.6017 | 64.9841 | 56.6559 | 0.00681 | 0.32888 | 0.00224 | 48.2943 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0671 | 16.0287 | 21.3162 | 3.9059 | 17.0694 | 64.8165 | 48.11 | 64.2855 | 43.6679
2012-10-31 01:46 | 25.9977 | 86.1563 | 69.4156 | 85.595 | 64.9774 | 56.6669 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0683 | 16.029 | 21.2852 | 3.9066 | 17.0705 | 64.8711 | 48.1304 | 64.3098 | 43.6922
2012-10-31 01:46 | 25.9977 | 86.1298 | 69.4195 | 85.5874 | 64.9812 | 56.6709 | 0.006782 | 0.3288 | 0.00223 | 48.4808 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0288 | 21.3053 | 3.9069 | 17.071 | 64.8245 | 48.1142 | 64.2821 | 43.6759
2012-10-31 01:46 | 26.0006 | 86.0947 | 69.4109 | 85.5903 | 64.9649 | 56.6472 | 0.006807 | 0.32888 | 0.002239 | 48.3156 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0288 | 21.3242 | 3.9053 | 17.0732 | 64.7705 | 48.0867 | 64.2661 | 43.6407
2012-10-31 01:46 | 26.0074 | 86.0978 | 69.4253 | 85.5895 | 64.9871 | 56.6686 | 0.006791 | 0.3288 | 0.002233 | 48.4166 | 1.032 | 16.5417 | 17.0708 | 16.0291 | 21.311 | 3.9067 | 17.073 | 64.7868 | 48.1143 | 64.2785 | 43.6761
2012-10-31 01:46 | 26.0029 | 86.0819 | 69.463 | 85.5926 | 65.0095 | 56.664 | 0.006791 | 0.32878 | 0.002233 | 48.4144 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0289 | 21.3105 | 3.9064 | 17.0723 | 64.7714 | 48.1525 | 64.2821 | 43.699
2012-10-31 01:46 | 26.0036 | 86.1129 | 69.4369 | 85.6199 | 65.0179 | 56.6628 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0289 | 21.3152 | 3.9063 | 17.0708 | 64.7977 | 48.1217 | 64.3047 | 43.7027
2012-10-31 01:46 | 26.0051 | 86.1296 | 69.4652 | 85.5986 | 65.0425 | 56.6565 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.0319 | 16.54 | 17.0673 | 16.029 | 21.3287 | 3.9059 | 17.0695 | 64.8009 | 48.1365 | 64.2699 | 43.7138
2012-10-31 01:46 | 26.0141 | 86.1234 | 69.4359 | 85.5583 | 65.0592 | 56.6484 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0681 | 16.0291 | 21.2815 | 3.9053 | 17.0703 | 64.8419 | 48.1544 | 64.2768 | 43.7777
2012-10-31 01:46 | 26.0111 | 86.1128 | 69.4405 | 85.6046 | 65.0677 | 56.6484 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0674 | 16.029 | 21.2866 | 3.9053 | 17.0697 | 64.8262 | 48.1539 | 64.318 | 43.7811
2012-10-31 01:46 | 26.0134 | 86.1189 | 69.439 | 85.5955 | 64.9815 | 56.6622 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.0289 | 21.3411 | 3.9063 | 17.0708 | 64.7778 | 48.0979 | 64.2544 | 43.6404
2012-10-31 01:46 | 26.0119 | 86.1098 | 69.4375 | 85.5789 | 65.0031 | 56.6617 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0673 | 16.0289 | 21.3436 | 3.9063 | 17.0695 | 64.7662 | 48.0939 | 64.2353 | 43.6595
2012-10-31 01:46 | 26.0156 | 86.1552 | 69.4259 | 85.5939 | 65.053 | 56.6466 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.0319 | 16.5398 | 17.067 | 16.0289 | 21.3232 | 3.9052 | 17.0693 | 64.832 | 48.1027 | 64.2707 | 43.7298
2012-10-31 01:46 | 26.0194 | 86.1249 | 69.4412 | 85.6243 | 65.0875 | 56.6628 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0678 | 16.0288 | 21.335 | 3.9063 | 17.07 | 64.7899 | 48.1062 | 64.2893 | 43.7525
2012-10-31 01:46 | 26.0216 | 86.1082 | 69.4395 | 85.6037 | 65.0167 | 56.6628 | 0.006804 | 0.3289 | 0.002238 | 48.3389 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0682 | 16.0289 | 21.3493 | 3.9063 | 17.0704 | 64.7589 | 48.0902 | 64.2544 | 43.6674
2012-10-31 01:46 | 26.0194 | 86.1477 | 69.422 | 85.6091 | 65.0222 | 56.6646 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5415 | 17.0707 | 16.0287 | 21.3029 | 3.9065 | 17.0729 | 64.8448 | 48.1191 | 64.3062 | 43.7193
2012-10-31 01:46 | 26.0231 | 86.1324 | 69.441 | 85.5825 | 65.0028 | 56.6634 | 0.006814 | 0.32891 | 0.002241 | 48.27 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0289 | 21.2865 | 3.9064 | 17.0725 | 64.8459 | 48.1545 | 64.296 | 43.7163
2012-10-31 01:47 | 26.0246 | 86.1529 | 69.4425 | 85.6485 | 65.0389 | 56.6617 | 0.006791 | 0.32886 | 0.002233 | 48.4251 | 1.032 | 16.5414 | 17.0701 | 16.029 | 21.3041 | 3.9063 | 17.0724 | 64.8488 | 48.1384 | 64.3444 | 43.7348
2012-10-31 01:47 | 26.0238 | 86.1634 | 69.4379 | 85.6173 | 65.0112 | 56.6553 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.032 | 16.5419 | 17.0712 | 16.0289 | 21.3153 | 3.9058 | 17.0734 | 64.8481 | 48.1226 | 64.302 | 43.6959
2012-10-31 01:47 | 26.0223 | 86.1468 | 69.4556 | 85.6044 | 65.0212 | 56.6663 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.032 | 16.5417 | 17.071 | 16.0289 | 21.2817 | 3.9066 | 17.0732 | 64.8651 | 48.1739 | 64.3227 | 43.7395
2012-10-31 01:47 | 26.0209 | 86.1719 | 69.458 | 85.622 | 65.039 | 56.6541 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.0289 | 21.2683 | 3.9057 | 17.0708 | 64.9036 | 48.1897 | 64.3537 | 43.7707
2012-10-31 01:47 | 26.0246 | 86.1529 | 69.4349 | 85.6447 | 65.0812 | 56.6588 | 0.006801 | 0.32893 | 0.002237 | 48.3645 | 1.0319 | 16.5396 | 17.0667 | 16.0288 | 21.3161 | 3.9061 | 17.069 | 64.8368 | 48.1188 | 64.3286 | 43.7651
2012-10-31 01:47 | 26.0216 | 86.1612 | 69.4663 | 85.6303 | 65.0628 | 56.6565 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0692 | 16.0289 | 21.3011 | 3.9059 | 17.0715 | 64.8601 | 48.1652 | 64.3292 | 43.7617
2012-10-31 01:47 | 26.0209 | 86.1492 | 69.4656 | 85.6599 | 65.0814 | 56.6622 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.032 | 16.5413 | 17.0702 | 16.0289 | 21.3044 | 3.9063 | 17.0724 | 64.8448 | 48.1612 | 64.3555 | 43.777
2012-10-31 01:47 | 26.0164 | 86.175 | 69.4535 | 85.6175 | 65.0499 | 56.6599 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0287 | 21.2999 | 3.9061 | 17.072 | 64.8751 | 48.1536 | 64.3176 | 43.75
2012-10-31 01:47 | 26.0194 | 86.1515 | 69.4527 | 85.6243 | 65.0914 | 56.668 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0679 | 16.0289 | 21.3029 | 3.9067 | 17.0701 | 64.8486 | 48.1498 | 64.3214 | 43.7885
2012-10-31 01:47 | 26.0156 | 86.1173 | 69.4757 | 85.6357 | 65.0722 | 56.6547 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.541 | 17.0694 | 16.0289 | 21.2911 | 3.9058 | 17.0716 | 64.8262 | 48.1846 | 64.3446 | 43.7811
2012-10-31 01:47 | 26.0126 | 86.1333 | 69.465 | 85.6251 | 65.0577 | 56.6605 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5411 | 17.07 | 16.0287 | 21.3563 | 3.9062 | 17.0722 | 64.777 | 48.1087 | 64.2688 | 43.7014
2012-10-31 01:47 | 26.0134 | 86.1417 | 69.4658 | 85.6335 | 65.07 | 56.6605 | 0.006817 | 0.32886 | 0.002242 | 48.2404 | 1.032 | 16.5421 | 17.0719 | 16.0287 | 21.333 | 3.9062 | 17.0742 | 64.8087 | 48.1328 | 64.3005 | 43.737
2012-10-31 01:47 | 26.0171 | 86.1567 | 69.4963 | 85.6372 | 65.0699 | 56.6709 | 0.006814 | 0.32888 | 0.002241 | 48.2659 | 1.032 | 16.5423 | 17.0721 | 16.0289 | 21.3367 | 3.9069 | 17.0743 | 64.82 | 48.1596 | 64.3005 | 43.7332
2012-10-31 01:47 | 26.0179 | 86.1917 | 69.4856 | 85.6304 | 65.1053 | 56.6674 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.032 | 16.5421 | 17.0716 | 16.0289 | 21.3295 | 3.9067 | 17.0738 | 64.8622 | 48.1561 | 64.3009 | 43.7758
2012-10-31 01:47 | 26.0194 | 86.1742 | 69.4641 | 85.6357 | 65.1376 | 56.6611 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.032 | 16.5422 | 17.0719 | 16.0288 | 21.3591 | 3.9062 | 17.0742 | 64.8151 | 48.105 | 64.2766 | 43.7785
2012-10-31 01:47 | 26.0216 | 86.1537 | 69.5008 | 85.6189 | 65.1436 | 56.6657 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0686 | 16.0288 | 21.3493 | 3.9065 | 17.0709 | 64.8044 | 48.1515 | 64.2696 | 43.7943
2012-10-31 01:47 | 26.0246 | 86.1718 | 69.523 | 85.6523 | 65.0927 | 56.6703 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0319 | 16.5395 | 17.0666 | 16.0286 | 21.3161 | 3.9069 | 17.0688 | 64.8557 | 48.2069 | 64.3362 | 43.7766
2012-10-31 01:47 | 26.0246 | 86.168 | 69.5422 | 85.656 | 64.9504 | 56.668 | 0.006801 | 0.32888 | 0.002237 | 48.3582 | 1.0319 | 16.54 | 17.0674 | 16.0289 | 21.3362 | 3.9067 | 17.0696 | 64.8318 | 48.206 | 64.3198 | 43.6142
2012-10-31 01:47 | 26.0209 | 86.1568 | 69.504 | 85.6561 | 64.9852 | 56.6536 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0289 | 21.3285 | 3.9057 | 17.0703 | 64.8283 | 48.1755 | 64.3276 | 43.6567
2012-10-31 01:48 | 26.0366 | 86.1687 | 69.4775 | 85.6529 | 65.0009 | 56.6651 | 0.006817 | 0.32881 | 0.002242 | 48.234 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0687 | 16.0288 | 21.3562 | 3.9065 | 17.0709 | 64.8125 | 48.1213 | 64.2967 | 43.6447
2012-10-31 01:48 | 26.0268 | 86.1437 | 69.5099 | 85.6317 | 64.9911 | 56.6588 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0688 | 16.029 | 21.3304 | 3.9061 | 17.0711 | 64.8133 | 48.1795 | 64.3013 | 43.6607
2012-10-31 01:48 | 26.0358 | 86.1717 | 69.4844 | 85.6559 | 64.9462 | 56.6565 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.541 | 17.0695 | 16.0289 | 21.3153 | 3.9059 | 17.0717 | 64.8564 | 48.1691 | 64.3406 | 43.6309
2012-10-31 01:48 | 26.0291 | 86.1612 | 69.447 | 85.6302 | 64.8587 | 56.6605 | 0.006785 | 0.32881 | 0.002231 | 48.4615 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0668 | 16.0289 | 21.3126 | 3.9062 | 17.069 | 64.8486 | 48.1344 | 64.3176 | 43.5461
2012-10-31 01:48 | 26.0343 | 86.155 | 69.4561 | 85.6733 | 64.9255 | 56.6593 | 0.006791 | 0.32886 | 0.002233 | 48.4251 | 1.0318 | 16.5389 | 17.065 | 16.0289 | 21.3138 | 3.9061 | 17.0673 | 64.8412 | 48.1423 | 64.3595 | 43.6117
2012-10-31 01:48 | 26.0223 | 86.1506 | 69.3904 | 85.6462 | 64.9597 | 56.6663 | 0.00681 | 0.32888 | 0.00224 | 48.2943 | 1.0318 | 16.5391 | 17.0654 | 16.029 | 21.3178 | 3.9066 | 17.0676 | 64.8328 | 48.0726 | 64.3284 | 43.6419
2012-10-31 01:48 | 26.0298 | 86.1315 | 69.4516 | 85.6347 | 64.9787 | 56.6518 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.54 | 17.0674 | 16.0288 | 21.3615 | 3.9056 | 17.0697 | 64.77 | 48.0901 | 64.2732 | 43.6172
2012-10-31 01:48 | 26.0313 | 86.1672 | 69.4684 | 85.6476 | 65.0648 | 56.6541 | 0.006795 | 0.32887 | 0.002235 | 48.3987 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0287 | 21.3228 | 3.9057 | 17.0718 | 64.8444 | 48.1456 | 64.3248 | 43.742
2012-10-31 01:48 | 26.0366 | 86.1573 | 69.4469 | 85.6756 | 65.0163 | 56.6588 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0288 | 21.3723 | 3.9061 | 17.0734 | 64.785 | 48.0746 | 64.3033 | 43.644
2012-10-31 01:48 | 26.0448 | 86.1465 | 69.4742 | 85.6383 | 65.1245 | 56.6657 | 0.006795 | 0.3288 | 0.002234 | 48.3881 | 1.032 | 16.5418 | 17.0714 | 16.0286 | 21.3203 | 3.9065 | 17.0736 | 64.8262 | 48.1539 | 64.318 | 43.8042
2012-10-31 01:48 | 26.0328 | 86.1649 | 69.4354 | 85.6263 | 65.124 | 56.6611 | 0.006791 | 0.32884 | 0.002233 | 48.4229 | 1.032 | 16.5418 | 17.0714 | 16.0287 | 21.3042 | 3.9062 | 17.0737 | 64.8607 | 48.1312 | 64.3221 | 43.8198
2012-10-31 01:48 | 26.0396 | 86.1603 | 69.469 | 85.6673 | 65.0577 | 56.6593 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.032 | 16.5423 | 17.0722 | 16.0288 | 21.3432 | 3.9061 | 17.0745 | 64.8171 | 48.1258 | 64.3241 | 43.7145
2012-10-31 01:48 | 26.0321 | 86.1793 | 69.4883 | 85.6635 | 65.0656 | 56.6628 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5421 | 17.0719 | 16.0287 | 21.3718 | 3.9063 | 17.0741 | 64.8075 | 48.1165 | 64.2917 | 43.6938
2012-10-31 01:48 | 26.0403 | 86.161 | 69.5195 | 85.6717 | 65.0584 | 56.6773 | 0.006791 | 0.32888 | 0.002233 | 48.4294 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0289 | 21.3077 | 3.9073 | 17.0723 | 64.8533 | 48.2118 | 64.364 | 43.7507
2012-10-31 01:48 | 26.0403 | 86.1913 | 69.4927 | 85.6566 | 65.0238 | 56.6622 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0288 | 21.3559 | 3.9063 | 17.0716 | 64.8354 | 48.1368 | 64.3007 | 43.6679
2012-10-31 01:48 | 26.0298 | 86.1694 | 69.4937 | 85.6499 | 65.0249 | 56.653 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.032 | 16.5413 | 17.0703 | 16.0288 | 21.3173 | 3.9057 | 17.0725 | 64.8521 | 48.1764 | 64.3326 | 43.7076
2012-10-31 01:48 | 26.0366 | 86.1611 | 69.5005 | 85.6718 | 65.0586 | 56.6576 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.032 | 16.5416 | 17.0709 | 16.0287 | 21.3321 | 3.906 | 17.0732 | 64.829 | 48.1684 | 64.3397 | 43.7265
2012-10-31 01:48 | 26.0403 | 86.2027 | 69.531 | 85.668 | 65.0623 | 56.6553 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.032 | 16.5417 | 17.071 | 16.0288 | 21.3077 | 3.9058 | 17.0732 | 64.895 | 48.2233 | 64.3603 | 43.7546
2012-10-31 01:48 | 26.0426 | 86.1595 | 69.4988 | 85.6627 | 65.0415 | 56.6692 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0289 | 21.3622 | 3.9068 | 17.0727 | 64.7973 | 48.1366 | 64.3005 | 43.6793
2012-10-31 01:48 | 26.0455 | 86.1776 | 69.5362 | 85.6466 | 65.0675 | 56.6605 | 0.006807 | 0.32891 | 0.002239 | 48.3197 | 1.032 | 16.5416 | 17.071 | 16.0285 | 21.341 | 3.9062 | 17.0733 | 64.8366 | 48.1952 | 64.3056 | 43.7265
2012-10-31 01:48 | 26.0351 | 86.1672 | 69.522 | 85.6438 | 65.0571 | 56.6628 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.032 | 16.5412 | 17.0701 | 16.0287 | 21.3065 | 3.9063 | 17.0724 | 64.8607 | 48.2155 | 64.3373 | 43.7506
2012-10-31 01:48 | 26.0328 | 86.1687 | 69.5082 | 85.6491 | 65.0433 | 56.6605 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.029 | 21.3685 | 3.9062 | 17.0727 | 64.8002 | 48.1397 | 64.2806 | 43.6748
2012-10-31 01:48 | 26.0426 | 86.205 | 69.5218 | 85.6968 | 65.0607 | 56.6726 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.032 | 16.5417 | 17.0711 | 16.0288 | 21.3502 | 3.907 | 17.0733 | 64.8548 | 48.1716 | 64.3466 | 43.7105
2012-10-31 01:48 | 26.0411 | 86.2073 | 69.5127 | 85.6801 | 65.0323 | 56.6518 | 0.00682 | 0.32884 | 0.002243 | 48.217 | 1.0319 | 16.5408 | 17.069 | 16.0289 | 21.3688 | 3.9056 | 17.0713 | 64.8385 | 48.1439 | 64.3113 | 43.6635
2012-10-31 01:49 | 26.0433 | 86.1754 | 69.5455 | 85.6899 | 65.0807 | 56.6651 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.5413 | 17.0703 | 16.0288 | 21.379 | 3.9065 | 17.0725 | 64.7964 | 48.1665 | 64.3109 | 43.7017
2012-10-31 01:49 | 26.0381 | 86.155 | 69.5058 | 85.7075 | 65.0678 | 56.6721 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.032 | 16.542 | 17.0716 | 16.0289 | 21.3818 | 3.907 | 17.0738 | 64.7732 | 48.124 | 64.3257 | 43.686
2012-10-31 01:49 | 26.0381 | 86.1815 | 69.5135 | 85.7189 | 65.0293 | 56.664 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.029 | 21.3698 | 3.9064 | 17.0721 | 64.8117 | 48.1437 | 64.3491 | 43.6595
2012-10-31 01:49 | 26.0485 | 86.1957 | 69.5162 | 85.6686 | 65.0436 | 56.664 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.0317 | 16.5378 | 17.0628 | 16.029 | 21.4243 | 3.9064 | 17.065 | 64.7714 | 48.0919 | 64.2443 | 43.6193
2012-10-31 01:49 | 26.0433 | 86.1943 | 69.534 | 85.7127 | 65.0961 | 56.6669 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.0316 | 16.5353 | 17.0579 | 16.0288 | 21.379 | 3.9066 | 17.0601 | 64.8153 | 48.155 | 64.3337 | 43.7171
2012-10-31 01:49 | 26.047 | 86.1715 | 69.5684 | 85.6974 | 65.0498 | 56.6663 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.0316 | 16.5361 | 17.0592 | 16.029 | 21.4108 | 3.9066 | 17.0614 | 64.7607 | 48.1576 | 64.2866 | 43.639
2012-10-31 01:49 | 26.0441 | 86.2027 | 69.5502 | 85.6869 | 64.9815 | 56.6605 | 0.006801 | 0.3288 | 0.002236 | 48.3454 | 1.0318 | 16.5379 | 17.0631 | 16.0289 | 21.3677 | 3.9062 | 17.0654 | 64.835 | 48.1825 | 64.3192 | 43.6138
2012-10-31 01:49 | 26.0433 | 86.1867 | 69.5532 | 85.6823 | 65.0114 | 56.6588 | 0.006791 | 0.32884 | 0.002233 | 48.4229 | 1.0318 | 16.539 | 17.0651 | 16.029 | 21.383 | 3.9061 | 17.0674 | 64.8037 | 48.1702 | 64.2993 | 43.6284
2012-10-31 01:49 | 26.0455 | 86.1889 | 69.5286 | 85.7225 | 65.056 | 56.6495 | 0.006814 | 0.32884 | 0.002241 | 48.2595 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0665 | 16.0291 | 21.3812 | 3.9054 | 17.0687 | 64.8077 | 48.1474 | 64.3413 | 43.6748
2012-10-31 01:49 | 26.0426 | 86.1785 | 69.541 | 85.7158 | 65.0454 | 56.6472 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.0289 | 21.3783 | 3.9053 | 17.0708 | 64.8002 | 48.1627 | 64.3375 | 43.6671
2012-10-31 01:49 | 26.0366 | 86.199 | 69.5503 | 85.7477 | 65.0278 | 56.6669 | 0.006798 | 0.32893 | 0.002236 | 48.3858 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0682 | 16.029 | 21.3402 | 3.9066 | 17.0705 | 64.8588 | 48.2101 | 64.4075 | 43.6876
2012-10-31 01:49 | 26.0448 | 86.2186 | 69.5049 | 85.7104 | 65.036 | 56.6559 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0689 | 16.0288 | 21.3283 | 3.9059 | 17.0711 | 64.8903 | 48.1766 | 64.3821 | 43.7077
2012-10-31 01:49 | 26.0313 | 86.1596 | 69.5259 | 85.6741 | 65.0379 | 56.6559 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0678 | 16.0289 | 21.3349 | 3.9059 | 17.07 | 64.8247 | 48.191 | 64.3392 | 43.703
2012-10-31 01:49 | 26.0343 | 86.2005 | 69.5097 | 85.7264 | 65.014 | 56.6599 | 0.006801 | 0.32893 | 0.002237 | 48.3645 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0695 | 16.029 | 21.3258 | 3.9061 | 17.0718 | 64.8747 | 48.1839 | 64.4006 | 43.6882
2012-10-31 01:49 | 26.0381 | 86.2043 | 69.4828 | 85.6506 | 65.1024 | 56.6593 | 0.006795 | 0.32888 | 0.002235 | 48.4009 | 1.0319 | 16.541 | 17.0693 | 16.0291 | 21.3296 | 3.9061 | 17.0715 | 64.8747 | 48.1532 | 64.321 | 43.7728
2012-10-31 01:49 | 26.0381 | 86.1929 | 69.5135 | 85.7113 | 65.0793 | 56.6686 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.0319 | 16.541 | 17.0695 | 16.029 | 21.2975 | 3.9067 | 17.0717 | 64.8954 | 48.216 | 64.4138 | 43.7818
2012-10-31 01:49 | 26.0291 | 86.2143 | 69.493 | 85.725 | 65.1011 | 56.6611 | 0.006791 | 0.32875 | 0.002233 | 48.4102 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0688 | 16.0286 | 21.3086 | 3.9062 | 17.071 | 64.9057 | 48.1844 | 64.4164 | 43.7925
2012-10-31 01:49 | 26.0351 | 86.2278 | 69.5488 | 85.6665 | 65.134 | 56.6686 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5412 | 17.0701 | 16.0287 | 21.3106 | 3.9067 | 17.0724 | 64.9172 | 48.2382 | 64.3559 | 43.8234
2012-10-31 01:49 | 26.0171 | 86.2591 | 69.4504 | 85.6789 | 65.0814 | 56.6634 | 0.006791 | 0.32878 | 0.002233 | 48.4144 | 1.032 | 16.5412 | 17.0701 | 16.0286 | 21.2524 | 3.9064 | 17.0723 | 65.0067 | 48.198 | 64.4265 | 43.829
2012-10-31 01:49 | 26.0261 | 86.2188 | 69.5168 | 85.7486 | 65.0596 | 56.657 | 0.006795 | 0.32878 | 0.002234 | 48.3859 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0696 | 16.029 | 21.3016 | 3.9059 | 17.0718 | 64.9172 | 48.2152 | 64.447 | 43.758
2012-10-31 01:49 | 26.0171 | 86.225 | 69.504 | 85.7244 | 65.1045 | 56.6634 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.032 | 16.5411 | 17.0699 | 16.0287 | 21.2645 | 3.9064 | 17.0722 | 64.9605 | 48.2395 | 64.4599 | 43.84
2012-10-31 01:49 | 26.0201 | 86.2356 | 69.4917 | 85.7388 | 65.0536 | 56.6553 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0677 | 16.0289 | 21.2434 | 3.9058 | 17.0699 | 64.9922 | 48.2483 | 64.4954 | 43.8102
2012-10-31 01:49 | 26.0119 | 86.2046 | 69.4911 | 85.6927 | 65.1108 | 56.6536 | 0.006791 | 0.32886 | 0.002233 | 48.4251 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0686 | 16.0288 | 21.2673 | 3.9057 | 17.0709 | 64.9373 | 48.2238 | 64.4254 | 43.8435
2012-10-31 01:50 | 26.0156 | 86.2235 | 69.4795 | 85.7267 | 65.0953 | 56.6617 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0692 | 16.0289 | 21.2348 | 3.9063 | 17.0714 | 64.9887 | 48.2447 | 64.4919 | 43.8605
2012-10-31 01:50 | 26.0141 | 86.1727 | 69.5087 | 85.7024 | 65.0899 | 56.6646 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0289 | 21.2293 | 3.9065 | 17.0723 | 64.9434 | 48.2794 | 64.4731 | 43.8606
2012-10-31 01:50 | 26.0164 | 86.2471 | 69.5186 | 85.7161 | 65.0615 | 56.6617 | 0.006814 | 0.32884 | 0.002241 | 48.2595 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0687 | 16.0288 | 21.2075 | 3.9063 | 17.0709 | 65.0396 | 48.3111 | 64.5086 | 43.854
2012-10-31 01:50 | 26.0186 | 86.2606 | 69.4863 | 85.6842 | 65.0598 | 56.6582 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.0319 | 16.5393 | 17.0663 | 16.0287 | 21.2499 | 3.906 | 17.0685 | 65.0107 | 48.2364 | 64.4343 | 43.8099
2012-10-31 01:50 | 26.0096 | 86.2175 | 69.5118 | 85.7245 | 65.0508 | 56.6761 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0318 | 16.5384 | 17.0642 | 16.0288 | 21.2288 | 3.9073 | 17.0665 | 64.9887 | 48.283 | 64.4957 | 43.822
2012-10-31 01:50 | 26.0111 | 86.2456 | 69.5402 | 85.7146 | 65.1023 | 56.6588 | 0.006791 | 0.32886 | 0.002233 | 48.4251 | 1.0318 | 16.5389 | 17.0654 | 16.0287 | 21.2223 | 3.9061 | 17.0676 | 65.0233 | 48.3179 | 64.4923 | 43.88
2012-10-31 01:50 | 26.0209 | 86.225 | 69.5116 | 85.7092 | 65.0967 | 56.6559 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0287 | 21.2602 | 3.9059 | 17.0711 | 64.9648 | 48.2514 | 64.449 | 43.8365
2012-10-31 01:50 | 26.0194 | 86.2463 | 69.4603 | 85.6926 | 65.076 | 56.6576 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0687 | 16.0288 | 21.2547 | 3.906 | 17.0709 | 64.9916 | 48.2056 | 64.4379 | 43.8213
2012-10-31 01:50 | 26.0141 | 86.1917 | 69.5125 | 85.729 | 65.1053 | 56.6553 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0679 | 16.0286 | 21.2253 | 3.9058 | 17.0701 | 64.9664 | 48.2872 | 64.5037 | 43.88
2012-10-31 01:50 | 26.0156 | 86.2235 | 69.5102 | 85.7419 | 65.0914 | 56.6536 | 0.00681 | 0.3289 | 0.00224 | 48.2963 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0673 | 16.0289 | 21.271 | 3.9057 | 17.0695 | 64.9525 | 48.2392 | 64.4709 | 43.8204
2012-10-31 01:50 | 26.0179 | 86.2561 | 69.478 | 85.729 | 65.1668 | 56.6565 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0683 | 16.0288 | 21.2532 | 3.9059 | 17.0705 | 65.0029 | 48.2248 | 64.4758 | 43.9136
2012-10-31 01:50 | 26.0096 | 86.2289 | 69.5042 | 85.7169 | 65.1816 | 56.6524 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0679 | 16.029 | 21.265 | 3.9056 | 17.0701 | 64.9639 | 48.2392 | 64.4519 | 43.9166
2012-10-31 01:50 | 26.0238 | 86.2469 | 69.5337 | 85.7311 | 65.1343 | 56.6622 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5406 | 17.069 | 16.0287 | 21.235 | 3.9063 | 17.0712 | 65.0119 | 48.2987 | 64.4961 | 43.8993
2012-10-31 01:50 | 26.0186 | 86.2341 | 69.5515 | 85.7373 | 65.1752 | 56.6611 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0678 | 16.0292 | 21.2941 | 3.9062 | 17.07 | 64.94 | 48.2574 | 64.4432 | 43.8811
2012-10-31 01:50 | 26.0216 | 86.2674 | 69.5315 | 85.7289 | 65.1744 | 56.6611 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.032 | 16.5412 | 17.07 | 16.0287 | 21.281 | 3.9062 | 17.0723 | 64.9864 | 48.2505 | 64.4479 | 43.8934
2012-10-31 01:50 | 26.0164 | 86.2774 | 69.511 | 85.7465 | 65.1192 | 56.6646 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.032 | 16.5414 | 17.0703 | 16.0288 | 21.2597 | 3.9065 | 17.0725 | 65.0177 | 48.2513 | 64.4868 | 43.8595
2012-10-31 01:50 | 26.0186 | 86.2379 | 69.5706 | 85.7297 | 65.0867 | 56.6674 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.0289 | 21.274 | 3.9067 | 17.0721 | 64.9639 | 48.2966 | 64.4557 | 43.8127
2012-10-31 01:50 | 26.0238 | 86.2658 | 69.5529 | 85.7235 | 65.1073 | 56.6726 | 0.006807 | 0.32891 | 0.002239 | 48.3197 | 1.032 | 16.5412 | 17.0702 | 16.0286 | 21.2471 | 3.907 | 17.0724 | 65.0187 | 48.3058 | 64.4764 | 43.8602
2012-10-31 01:50 | 26.0149 | 86.2456 | 69.5286 | 85.6881 | 65.083 | 56.6559 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.541 | 17.0695 | 16.0288 | 21.2663 | 3.9059 | 17.0718 | 64.9793 | 48.2623 | 64.4218 | 43.8167
2012-10-31 01:50 | 26.0149 | 86.2418 | 69.521 | 85.7032 | 65.1177 | 56.6617 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.032 | 16.5411 | 17.0696 | 16.0289 | 21.2261 | 3.9063 | 17.0718 | 65.0157 | 48.2949 | 64.4771 | 43.8916
2012-10-31 01:50 | 26.0253 | 86.2749 | 69.5467 | 85.725 | 65.1435 | 56.664 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0686 | 16.0289 | 21.2686 | 3.9064 | 17.0708 | 65.0063 | 48.2781 | 64.4564 | 43.8749
2012-10-31 01:50 | 26.0253 | 86.2673 | 69.5237 | 85.7326 | 65.1396 | 56.6628 | 0.006788 | 0.32887 | 0.002232 | 48.4486 | 1.0319 | 16.541 | 17.0694 | 16.029 | 21.2285 | 3.9063 | 17.0716 | 65.0388 | 48.2952 | 64.5041 | 43.9111
2012-10-31 01:50 | 26.0201 | 86.2394 | 69.5453 | 85.7046 | 65.1536 | 56.664 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0692 | 16.0289 | 21.2514 | 3.9064 | 17.0714 | 64.988 | 48.2939 | 64.4532 | 43.9022
2012-10-31 01:50 | 26.0261 | 86.2719 | 69.5552 | 85.6879 | 65.0904 | 56.6611 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0691 | 16.029 | 21.2293 | 3.9062 | 17.0713 | 65.0426 | 48.3259 | 64.4586 | 43.8611
2012-10-31 01:50 | 26.0179 | 86.2524 | 69.5355 | 85.7252 | 65.1207 | 56.6593 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5413 | 17.0703 | 16.0288 | 21.2412 | 3.9061 | 17.0725 | 65.0112 | 48.2943 | 64.484 | 43.8795
2012-10-31 01:51 | 26.0179 | 86.2296 | 69.5316 | 85.7252 | 65.1437 | 56.6628 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0289 | 21.2773 | 3.9063 | 17.0723 | 64.9523 | 48.2543 | 64.4479 | 43.8664
2012-10-31 01:51 | 26.0164 | 86.2584 | 69.5799 | 85.7578 | 65.0307 | 56.6709 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.032 | 16.5415 | 17.0707 | 16.0286 | 21.2678 | 3.9069 | 17.073 | 64.9906 | 48.3121 | 64.49 | 43.7629
2012-10-31 01:51 | 26.0216 | 86.2712 | 69.5353 | 85.7403 | 65.0821 | 56.6565 | 0.006791 | 0.32888 | 0.002233 | 48.4294 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0685 | 16.029 | 21.2609 | 3.9059 | 17.0708 | 65.0103 | 48.2744 | 64.4794 | 43.8212
2012-10-31 01:51 | 26.0261 | 86.2492 | 69.5437 | 85.7562 | 65.1596 | 56.6634 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.032 | 16.5412 | 17.0701 | 16.0288 | 21.2775 | 3.9064 | 17.0723 | 64.9717 | 48.2662 | 64.4787 | 43.8821
2012-10-31 01:51 | 26.0238 | 86.2583 | 69.5184 | 85.7463 | 65.0881 | 56.6593 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.032 | 16.5414 | 17.07 | 16.0291 | 21.2671 | 3.9061 | 17.0723 | 64.9912 | 48.2513 | 64.4792 | 43.821
2012-10-31 01:51 | 26.0276 | 86.3 | 69.5413 | 85.7539 | 65.0919 | 56.6582 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5416 | 17.0709 | 16.0287 | 21.279 | 3.906 | 17.0731 | 65.021 | 48.2623 | 64.4749 | 43.8129
2012-10-31 01:51 | 26.0186 | 86.2493 | 69.54 | 85.7145 | 65.0714 | 56.6593 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.032 | 16.542 | 17.0717 | 16.0287 | 21.2539 | 3.9061 | 17.0739 | 64.9954 | 48.2861 | 64.4606 | 43.8175
2012-10-31 01:51 | 26.0246 | 86.206 | 69.523 | 85.7054 | 65.1389 | 56.6628 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0288 | 21.2519 | 3.9063 | 17.0732 | 64.9541 | 48.2711 | 64.4535 | 43.887
2012-10-31 01:51 | 26.0201 | 86.2773 | 69.5377 | 85.7046 | 65.1575 | 56.6634 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.032 | 16.5416 | 17.0707 | 16.0288 | 21.2474 | 3.9064 | 17.073 | 65.0299 | 48.2903 | 64.4572 | 43.9101
2012-10-31 01:51 | 26.0231 | 86.2993 | 69.556 | 85.719 | 65.0528 | 56.664 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.032 | 16.5412 | 17.07 | 16.0287 | 21.2464 | 3.9064 | 17.0723 | 65.0529 | 48.3096 | 64.4726 | 43.8064
2012-10-31 01:51 | 26.0201 | 86.2356 | 69.5185 | 85.754 | 65.069 | 56.6582 | 0.006814 | 0.3289 | 0.002241 | 48.268 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.0288 | 21.2755 | 3.906 | 17.0723 | 64.9601 | 48.243 | 64.4785 | 43.7935
2012-10-31 01:51 | 26.0231 | 86.2613 | 69.5138 | 85.719 | 65.0605 | 56.6565 | 0.00681 | 0.32891 | 0.00224 | 48.2984 | 1.032 | 16.5414 | 17.0706 | 16.0286 | 21.2986 | 3.9059 | 17.0729 | 64.9627 | 48.2152 | 64.4204 | 43.7619
2012-10-31 01:51 | 26.0231 | 86.3031 | 69.5253 | 85.7607 | 65.0951 | 56.6599 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.032 | 16.5412 | 17.0701 | 16.0286 | 21.2343 | 3.9061 | 17.0723 | 65.0688 | 48.291 | 64.5264 | 43.8608
2012-10-31 01:51 | 26.0268 | 86.265 | 69.5788 | 85.7569 | 65.068 | 56.6582 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.5416 | 17.0707 | 16.0289 | 21.2701 | 3.906 | 17.073 | 64.9949 | 48.3087 | 64.4868 | 43.7979
2012-10-31 01:51 | 26.0223 | 86.3174 | 69.5475 | 85.7562 | 65.1289 | 56.6617 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5418 | 17.0713 | 16.0288 | 21.2616 | 3.9063 | 17.0735 | 65.0558 | 48.2859 | 64.4946 | 43.8673
2012-10-31 01:51 | 26.0246 | 86.3121 | 69.523 | 85.7585 | 65.1351 | 56.6536 | 0.006817 | 0.32887 | 0.002242 | 48.2425 | 1.032 | 16.5414 | 17.0702 | 16.029 | 21.2639 | 3.9057 | 17.0725 | 65.0482 | 48.2591 | 64.4946 | 43.8712
2012-10-31 01:51 | 26.0246 | 86.2515 | 69.5307 | 85.7395 | 65.1197 | 56.6634 | 0.006814 | 0.3289 | 0.002241 | 48.268 | 1.032 | 16.5423 | 17.0721 | 16.029 | 21.2559 | 3.9064 | 17.0744 | 64.9956 | 48.2748 | 64.4836 | 43.8638
2012-10-31 01:51 | 26.0223 | 86.2719 | 69.513 | 85.7448 | 65.1058 | 56.6489 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.032 | 16.5411 | 17.0697 | 16.0289 | 21.2415 | 3.9054 | 17.0719 | 65.0304 | 48.2715 | 64.5033 | 43.8643
2012-10-31 01:51 | 26.0268 | 86.2537 | 69.5252 | 85.7151 | 65.1065 | 56.6501 | 0.00681 | 0.32896 | 0.00224 | 48.3048 | 1.0318 | 16.538 | 17.0632 | 16.029 | 21.2581 | 3.9055 | 17.0655 | 64.9956 | 48.2671 | 64.457 | 43.8484
2012-10-31 01:51 | 26.0253 | 86.237 | 69.5122 | 85.744 | 65.1204 | 56.6553 | 0.006804 | 0.32878 | 0.002237 | 48.3219 | 1.0318 | 16.5388 | 17.0649 | 16.0289 | 21.2847 | 3.9058 | 17.0671 | 64.9523 | 48.2275 | 64.4593 | 43.8357
2012-10-31 01:51 | 26.0253 | 86.3128 | 69.5352 | 85.7781 | 65.0896 | 56.6565 | 0.006788 | 0.32881 | 0.002232 | 48.44 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0667 | 16.029 | 21.2606 | 3.9059 | 17.0689 | 65.0522 | 48.2746 | 64.5175 | 43.829
2012-10-31 01:51 | 26.0261 | 86.2909 | 69.5513 | 85.7713 | 65.1327 | 56.6599 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.0319 | 16.5398 | 17.0672 | 16.0288 | 21.2614 | 3.9061 | 17.0694 | 65.0295 | 48.2899 | 64.5099 | 43.8713
2012-10-31 01:51 | 26.0253 | 86.2787 | 69.5697 | 85.7592 | 65.1627 | 56.6518 | 0.006814 | 0.3289 | 0.002241 | 48.268 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0688 | 16.029 | 21.2927 | 3.9056 | 17.0711 | 64.986 | 48.277 | 64.4665 | 43.87
2012-10-31 01:51 | 26.0268 | 86.265 | 69.5559 | 85.7379 | 65.1103 | 56.6547 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.032 | 16.5418 | 17.0712 | 16.0287 | 21.2621 | 3.9058 | 17.0735 | 65.0029 | 48.2938 | 64.4758 | 43.8482
2012-10-31 01:51 | 26.0216 | 86.2598 | 69.5238 | 85.7706 | 65.0782 | 56.6565 | 0.006801 | 0.32894 | 0.002237 | 48.3666 | 1.032 | 16.5416 | 17.0708 | 16.0289 | 21.3332 | 3.9059 | 17.073 | 64.9266 | 48.1906 | 64.4374 | 43.745
2012-10-31 01:52 | 26.0306 | 86.3219 | 69.5175 | 85.7076 | 65.1103 | 56.6565 | 0.006817 | 0.32893 | 0.002242 | 48.251 | 1.032 | 16.5418 | 17.071 | 16.029 | 21.2659 | 3.9059 | 17.0733 | 65.056 | 48.2516 | 64.4417 | 43.8444
2012-10-31 01:52 | 26.0336 | 86.2681 | 69.578 | 85.7712 | 65.1171 | 56.6553 | 0.006795 | 0.32884 | 0.002234 | 48.3944 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0289 | 21.2328 | 3.9058 | 17.0732 | 65.0353 | 48.3452 | 64.5384 | 43.8843
2012-10-31 01:52 | 26.0358 | 86.3158 | 69.561 | 85.7431 | 65.127 | 56.6628 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.032 | 16.5421 | 17.0717 | 16.0289 | 21.2711 | 3.9063 | 17.074 | 65.0447 | 48.2899 | 64.472 | 43.8559
2012-10-31 01:52 | 26.0261 | 86.2492 | 69.5092 | 85.7903 | 65.1289 | 56.6449 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.032 | 16.5416 | 17.0709 | 16.0288 | 21.2935 | 3.9051 | 17.0731 | 64.9557 | 48.2157 | 64.4968 | 43.8354
2012-10-31 01:52 | 26.0201 | 86.2887 | 69.53 | 85.7198 | 65.1267 | 56.6507 | 0.006798 | 0.32881 | 0.002235 | 48.3688 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0693 | 16.0292 | 21.2634 | 3.9055 | 17.0715 | 65.0253 | 48.2666 | 64.4564 | 43.8633
2012-10-31 01:52 | 26.0313 | 86.2885 | 69.5489 | 85.7538 | 65.0879 | 56.6576 | 0.006807 | 0.32891 | 0.002239 | 48.3197 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.0288 | 21.2867 | 3.906 | 17.0728 | 65.0018 | 48.2622 | 64.4671 | 43.8012
2012-10-31 01:52 | 26.0268 | 86.2916 | 69.5482 | 85.7607 | 65.0911 | 56.6617 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.032 | 16.5411 | 17.0696 | 16.029 | 21.2541 | 3.9063 | 17.0719 | 65.0375 | 48.2941 | 64.5066 | 43.837
2012-10-31 01:52 | 26.0164 | 86.3039 | 69.5569 | 85.7616 | 65.1115 | 56.657 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.032 | 16.5416 | 17.0706 | 16.029 | 21.2356 | 3.9059 | 17.0728 | 65.0683 | 48.3213 | 64.526 | 43.8759
2012-10-31 01:52 | 26.0261 | 86.3023 | 69.5092 | 85.8131 | 65.1173 | 56.6559 | 0.006785 | 0.32881 | 0.002231 | 48.4615 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0288 | 21.2815 | 3.9059 | 17.0727 | 65.0208 | 48.2277 | 64.5316 | 43.8358
2012-10-31 01:52 | 26.0223 | 86.3402 | 69.5628 | 85.7865 | 65.1212 | 56.653 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5424 | 17.0722 | 16.0289 | 21.2576 | 3.9057 | 17.0744 | 65.0826 | 48.3052 | 64.5289 | 43.8636
2012-10-31 01:52 | 26.0291 | 86.3166 | 69.5543 | 85.7819 | 65.0896 | 56.6622 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.032 | 16.542 | 17.0715 | 16.0289 | 21.2483 | 3.9063 | 17.0738 | 65.0683 | 48.306 | 64.5336 | 43.8413
2012-10-31 01:52 | 26.0231 | 86.341 | 69.5483 | 85.7266 | 65.1105 | 56.6507 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.032 | 16.5416 | 17.0708 | 16.0289 | 21.2624 | 3.9055 | 17.073 | 65.0786 | 48.2859 | 64.4642 | 43.8481
2012-10-31 01:52 | 26.0246 | 86.2932 | 69.5345 | 85.7698 | 65.1466 | 56.6524 | 0.006798 | 0.3289 | 0.002236 | 48.3816 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0288 | 21.2559 | 3.9056 | 17.0726 | 65.0373 | 48.2786 | 64.5139 | 43.8907
2012-10-31 01:52 | 26.0134 | 86.3047 | 69.5463 | 85.7586 | 65.1546 | 56.6634 | 0.006791 | 0.32887 | 0.002233 | 48.4272 | 1.032 | 16.5421 | 17.0718 | 16.0289 | 21.2206 | 3.9064 | 17.074 | 65.0841 | 48.3257 | 64.538 | 43.934
2012-10-31 01:52 | 26.0171 | 86.2971 | 69.5615 | 85.7699 | 65.1237 | 56.6524 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.032 | 16.5424 | 17.0722 | 16.0289 | 21.2404 | 3.9056 | 17.0744 | 65.0567 | 48.3211 | 64.5295 | 43.8833
2012-10-31 01:52 | 26.0253 | 86.2598 | 69.5505 | 85.7592 | 65.1088 | 56.6663 | 0.006804 | 0.32888 | 0.002238 | 48.3369 | 1.032 | 16.5419 | 17.0711 | 16.029 | 21.2365 | 3.9066 | 17.0733 | 65.0233 | 48.314 | 64.5227 | 43.8723
2012-10-31 01:52 | 26.0201 | 86.319 | 69.53 | 85.7502 | 65.1459 | 56.6565 | 0.006814 | 0.32886 | 0.002241 | 48.2617 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.0289 | 21.2393 | 3.9059 | 17.0721 | 65.0797 | 48.2907 | 64.5109 | 43.9066
2012-10-31 01:52 | 26.0261 | 86.3326 | 69.5398 | 85.7562 | 65.1173 | 56.6657 | 0.006814 | 0.32887 | 0.002241 | 48.2637 | 1.032 | 16.5414 | 17.0706 | 16.0286 | 21.2775 | 3.9065 | 17.0728 | 65.0551 | 48.2623 | 64.4787 | 43.8398
2012-10-31 01:52 | 26.0201 | 86.319 | 69.5721 | 85.7691 | 65.1306 | 56.6541 | 0.006807 | 0.32886 | 0.002239 | 48.3113 | 1.032 | 16.5413 | 17.0701 | 16.0288 | 21.2554 | 3.9057 | 17.0723 | 65.0636 | 48.3167 | 64.5137 | 43.8752
2012-10-31 01:52 | 26.0081 | 86.2956 | 69.541 | 85.7571 | 65.0839 | 56.6437 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.032 | 16.5413 | 17.0699 | 16.029 | 21.1952 | 3.905 | 17.0722 | 65.1004 | 48.3458 | 64.5619 | 43.8887
2012-10-31 01:52 | 26.0134 | 86.2971 | 69.5386 | 85.751 | 65.1085 | 56.6484 | 0.006801 | 0.32888 | 0.002237 | 48.3582 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0693 | 16.0287 | 21.2085 | 3.9053 | 17.0716 | 65.0886 | 48.3301 | 64.5425 | 43.9
2012-10-31 01:52 | 26.0209 | 86.3464 | 69.5614 | 85.8116 | 65.1544 | 56.6489 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0692 | 16.0289 | 21.2281 | 3.9054 | 17.0714 | 65.1183 | 48.3333 | 64.5835 | 43.9263
2012-10-31 01:52 | 26.0231 | 86.3182 | 69.4832 | 85.7797 | 65.1143 | 56.6466 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.032 | 16.5413 | 17.07 | 16.029 | 21.2785 | 3.9052 | 17.0723 | 65.0397 | 48.2047 | 64.5012 | 43.8358
2012-10-31 01:52 | 26.0216 | 86.366 | 69.5392 | 85.801 | 65.1282 | 56.653 | 0.006804 | 0.32893 | 0.002238 | 48.3432 | 1.032 | 16.5411 | 17.0698 | 16.0289 | 21.2649 | 3.9057 | 17.072 | 65.1011 | 48.2743 | 64.5361 | 43.8633
2012-10-31 01:52 | 26.0201 | 86.3493 | 69.5568 | 85.7502 | 65.1306 | 56.6611 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.032 | 16.5412 | 17.0698 | 16.0289 | 21.2474 | 3.9062 | 17.0721 | 65.1019 | 48.3094 | 64.5028 | 43.8832
2012-10-31 01:52 | 26.0223 | 86.2833 | 69.582 | 85.7865 | 65.1097 | 56.6657 | 0.00681 | 0.32883 | 0.002239 | 48.2858 | 1.032 | 16.5417 | 17.0713 | 16.0286 | 21.2335 | 3.9065 | 17.0735 | 65.0498 | 48.3485 | 64.553 | 43.8762
2012-10-31 01:53 | 26.0119 | 86.3411 | 69.4873 | 85.8026 | 65.107 | 56.6478 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0691 | 16.0289 | 21.2111 | 3.9053 | 17.0713 | 65.13 | 48.2762 | 64.5915 | 43.8959
2012-10-31 01:53 | 26.0171 | 86.3198 | 69.5462 | 85.7965 | 65.0468 | 56.657 | 0.00681 | 0.32893 | 0.00224 | 48.3006 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0288 | 21.2363 | 3.9059 | 17.0716 | 65.0835 | 48.3099 | 64.5602 | 43.8105
2012-10-31 01:53 | 26.0194 | 86.2994 | 69.5485 | 85.7912 | 65.0452 | 56.6518 | 0.006817 | 0.32886 | 0.002242 | 48.2404 | 1.032 | 16.5412 | 17.0697 | 16.029 | 21.2868 | 3.9056 | 17.0719 | 65.0126 | 48.2617 | 64.5044 | 43.7584
2012-10-31 01:53 | 26.0149 | 86.3517 | 69.521 | 85.8056 | 65.0792 | 56.6547 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.032 | 16.5413 | 17.0703 | 16.0287 | 21.2542 | 3.9058 | 17.0725 | 65.0975 | 48.2668 | 64.5514 | 43.825
2012-10-31 01:53 | 26.0253 | 86.3508 | 69.539 | 85.8123 | 65.1281 | 56.6437 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.032 | 16.541 | 17.0695 | 16.0288 | 21.2445 | 3.905 | 17.0717 | 65.1063 | 48.2945 | 64.5678 | 43.8836
2012-10-31 01:53 | 26.0179 | 86.3244 | 69.524 | 85.7821 | 65.1168 | 56.6478 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0687 | 16.029 | 21.2532 | 3.9053 | 17.0709 | 65.0712 | 48.2708 | 64.5289 | 43.8636
2012-10-31 01:53 | 26.0209 | 86.316 | 69.5193 | 85.7699 | 65.1429 | 56.6518 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.032 | 16.541 | 17.0695 | 16.0288 | 21.2642 | 3.9056 | 17.0717 | 65.0518 | 48.2551 | 64.5057 | 43.8787
2012-10-31 01:53 | 26.0081 | 86.2918 | 69.5027 | 85.7837 | 65.1301 | 56.6403 | 0.00681 | 0.32887 | 0.00224 | 48.2921 | 1.0319 | 16.541 | 17.0693 | 16.0291 | 21.2755 | 3.9048 | 17.0716 | 65.0163 | 48.2272 | 64.5082 | 43.8546
2012-10-31 01:53 | 26.0149 | 86.3138 | 69.5746 | 85.7601 | 65.1215 | 56.6622 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.5411 | 17.0695 | 16.029 | 21.2502 | 3.9063 | 17.0717 | 65.0636 | 48.3244 | 64.5099 | 43.8713
2012-10-31 01:53 | 26.0209 | 86.3312 | 69.5614 | 85.8041 | 65.1698 | 56.642 | 0.006804 | 0.32871 | 0.002237 | 48.3113 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0288 | 21.2602 | 3.9049 | 17.071 | 65.071 | 48.3012 | 64.5439 | 43.9096
2012-10-31 01:53 | 26.0201 | 86.3266 | 69.5492 | 85.7957 | 65.169 | 56.6565 | 0.00681 | 0.32877 | 0.002239 | 48.2772 | 1.0319 | 16.5403 | 17.068 | 16.0289 | 21.2715 | 3.9059 | 17.0703 | 65.0551 | 48.2777 | 64.5242 | 43.8975
2012-10-31 01:53 | 26.0164 | 86.3532 | 69.5608 | 85.7958 | 65.1499 | 56.6524 | 0.006795 | 0.32883 | 0.002234 | 48.3923 | 1.0318 | 16.5394 | 17.0659 | 16.0291 | 21.2798 | 3.9056 | 17.0682 | 65.0734 | 48.281 | 64.516 | 43.8701
2012-10-31 01:53 | 26.0171 | 86.3122 | 69.5423 | 85.7927 | 65.1276 | 56.6588 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.0318 | 16.5392 | 17.0656 | 16.0291 | 21.2926 | 3.9061 | 17.0679 | 65.0196 | 48.2497 | 64.5001 | 43.835
2012-10-31 01:53 | 26.0194 | 86.3221 | 69.5446 | 85.7912 | 65.0529 | 56.6674 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0674 | 16.0291 | 21.2908 | 3.9067 | 17.0696 | 65.0313 | 48.2538 | 64.5004 | 43.7621
2012-10-31 01:53 | 26.0149 | 86.3328 | 69.5593 | 85.7677 | 65.083 | 56.6657 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.54 | 17.0676 | 16.0287 | 21.3104 | 3.9065 | 17.0699 | 65.0224 | 48.2489 | 64.4573 | 43.7726
2012-10-31 01:53 | 26.0126 | 86.3305 | 69.534 | 85.773 | 65.0884 | 56.6461 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0682 | 16.0288 | 21.272 | 3.9052 | 17.0705 | 65.0585 | 48.262 | 64.501 | 43.8164
2012-10-31 01:53 | 26.0223 | 86.2909 | 69.5935 | 85.7827 | 65.1828 | 56.6541 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0682 | 16.0287 | 21.2937 | 3.9057 | 17.0705 | 64.9972 | 48.2998 | 64.489 | 43.8891
2012-10-31 01:53 | 26.0216 | 86.3546 | 69.5583 | 85.7972 | 65.1705 | 56.6495 | 0.006804 | 0.32884 | 0.002237 | 48.3304 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0681 | 16.0287 | 21.2971 | 3.9054 | 17.0703 | 65.0575 | 48.2612 | 64.5001 | 43.8734
2012-10-31 01:53 | 26.0238 | 86.3303 | 69.5758 | 85.8335 | 65.1727 | 56.657 | 0.006814 | 0.32878 | 0.00224 | 48.251 | 1.0319 | 16.5403 | 17.068 | 16.0289 | 21.3073 | 3.9059 | 17.0702 | 65.023 | 48.2685 | 64.5262 | 43.8654
2012-10-31 01:53 | 26.0268 | 86.3181 | 69.5903 | 85.7834 | 65.1796 | 56.6461 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.029 | 21.3424 | 3.9052 | 17.0708 | 64.9757 | 48.2479 | 64.441 | 43.8372
2012-10-31 01:53 | 26.0194 | 86.3259 | 69.5523 | 85.7457 | 65.1183 | 56.6495 | 0.006795 | 0.32888 | 0.002235 | 48.4009 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0685 | 16.0289 | 21.2627 | 3.9054 | 17.0707 | 65.0632 | 48.2896 | 64.483 | 43.8556
2012-10-31 01:53 | 26.0306 | 86.3485 | 69.6018 | 85.8138 | 65.1141 | 56.6576 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0694 | 16.0289 | 21.294 | 3.906 | 17.0716 | 65.0545 | 48.3078 | 64.5198 | 43.8201
2012-10-31 01:53 | 26.0321 | 86.2969 | 69.5841 | 85.7849 | 65.131 | 56.6484 | 0.006801 | 0.32884 | 0.002236 | 48.3517 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0692 | 16.0288 | 21.3196 | 3.9053 | 17.0715 | 64.9773 | 48.2645 | 64.4653 | 43.8114
2012-10-31 01:53 | 26.0276 | 86.3303 | 69.5681 | 85.8108 | 65.1227 | 56.6391 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0288 | 21.3111 | 3.9047 | 17.0719 | 65.0192 | 48.257 | 64.4997 | 43.8116
2012-10-31 01:53 | 26.0298 | 86.3515 | 69.5857 | 85.7902 | 65.1595 | 56.6559 | 0.006804 | 0.32883 | 0.002237 | 48.3283 | 1.0318 | 16.5392 | 17.0656 | 16.029 | 21.3374 | 3.9059 | 17.0678 | 65.0141 | 48.2483 | 64.4528 | 43.8221
2012-10-31 01:54 | 26.0336 | 86.3401 | 69.6316 | 85.794 | 65.1748 | 56.6351 | 0.006795 | 0.32888 | 0.002235 | 48.4009 | 1.0318 | 16.538 | 17.0632 | 16.0289 | 21.3412 | 3.9044 | 17.0654 | 64.9989 | 48.2904 | 64.4528 | 43.8336
2012-10-31 01:54 | 26.0321 | 86.3727 | 69.5956 | 85.7546 | 65.1887 | 56.6443 | 0.006795 | 0.32888 | 0.002235 | 48.4009 | 1.0318 | 16.5392 | 17.0656 | 16.029 | 21.3397 | 3.9051 | 17.0678 | 65.033 | 48.2559 | 64.4149 | 43.849
2012-10-31 01:54 | 26.0291 | 86.3432 | 69.5773 | 85.8123 | 65.1126 | 56.6541 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0692 | 16.0288 | 21.3046 | 3.9057 | 17.0714 | 65.0386 | 48.2727 | 64.5077 | 43.808
2012-10-31 01:54 | 26.0321 | 86.3538 | 69.5841 | 85.7963 | 65.1426 | 56.6588 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0687 | 16.0288 | 21.2915 | 3.9061 | 17.071 | 65.0623 | 48.2926 | 64.5048 | 43.8511
2012-10-31 01:54 | 26.0268 | 86.3978 | 69.5559 | 85.8062 | 65.1142 | 56.6507 | 0.006798 | 0.32877 | 0.002235 | 48.3625 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0693 | 16.0287 | 21.2701 | 3.9055 | 17.0715 | 65.1277 | 48.2858 | 64.5361 | 43.8441
2012-10-31 01:54 | 26.0306 | 86.3485 | 69.529 | 85.7948 | 65.1295 | 56.6466 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.0319 | 16.5408 | 17.069 | 16.0289 | 21.2699 | 3.9052 | 17.0712 | 65.0786 | 48.2591 | 64.5249 | 43.8596
2012-10-31 01:54 | 26.0328 | 86.3128 | 69.558 | 85.8084 | 65.1394 | 56.6397 | 0.006795 | 0.32886 | 0.002235 | 48.3966 | 1.0319 | 16.54 | 17.0676 | 16.0288 | 21.2561 | 3.9047 | 17.0699 | 65.0567 | 48.3019 | 64.5523 | 43.8833
2012-10-31 01:54 | 26.0276 | 86.3493 | 69.5337 | 85.8297 | 65.165 | 56.6478 | 0.006788 | 0.32884 | 0.002232 | 48.4443 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0669 | 16.0287 | 21.2468 | 3.9053 | 17.0691 | 65.1025 | 48.2869 | 64.5829 | 43.9182
2012-10-31 01:54 | 26.0328 | 86.362 | 69.5657 | 85.8198 | 65.174 | 56.653 | 0.006788 | 0.32893 | 0.002233 | 48.4571 | 1.0319 | 16.5399 | 17.067 | 16.0291 | 21.2601 | 3.9057 | 17.0693 | 65.1019 | 48.3056 | 64.5597 | 43.9139
2012-10-31 01:54 | 26.0321 | 86.3462 | 69.565 | 85.7849 | 65.1656 | 56.6449 | 0.006801 | 0.32878 | 0.002236 | 48.3432 | 1.0319 | 16.5402 | 17.0678 | 16.029 | 21.2152 | 3.9051 | 17.07 | 65.131 | 48.3498 | 64.5697 | 43.9504
2012-10-31 01:54 | 26.0381 | 86.3446 | 69.5786 | 85.8288 | 65.1947 | 56.6426 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0669 | 16.0289 | 21.2453 | 3.9049 | 17.0691 | 65.0993 | 48.3333 | 64.5835 | 43.9494
2012-10-31 01:54 | 26.0336 | 86.3325 | 69.532 | 85.8357 | 65.1364 | 56.6403 | 0.006817 | 0.32884 | 0.002242 | 48.2382 | 1.0319 | 16.5396 | 17.0665 | 16.0289 | 21.2729 | 3.9048 | 17.0687 | 65.0596 | 48.2591 | 64.5628 | 43.8635
2012-10-31 01:54 | 26.0313 | 86.3416 | 69.5527 | 85.8145 | 65.111 | 56.642 | 0.006798 | 0.32884 | 0.002235 | 48.3731 | 1.0319 | 16.5394 | 17.0663 | 16.0288 | 21.2706 | 3.9049 | 17.0686 | 65.071 | 48.2821 | 64.5439 | 43.8404
2012-10-31 01:54 | 26.0283 | 86.3272 | 69.565 | 85.8077 | 65.1195 | 56.6541 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.0318 | 16.5395 | 17.0662 | 16.029 | 21.2475 | 3.9057 | 17.0684 | 65.0797 | 48.3175 | 64.5602 | 43.872
2012-10-31 01:54 | 26.0343 | 86.3787 | 69.6017 | 85.8137 | 65.1948 | 56.6432 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0688 | 16.0289 | 21.2696 | 3.905 | 17.071 | 65.1091 | 48.3321 | 64.5441 | 43.9252
2012-10-31 01:54 | 26.0306 | 86.3333 | 69.5673 | 85.7872 | 65.1911 | 56.6466 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0681 | 16.0292 | 21.2458 | 3.9052 | 17.0703 | 65.0875 | 48.3215 | 64.5414 | 43.9453
2012-10-31 01:54 | 26.0276 | 86.3227 | 69.5413 | 85.7804 | 65.2073 | 56.6374 | 0.006798 | 0.32887 | 0.002236 | 48.3773 | 1.0319 | 16.5409 | 17.069 | 16.0291 | 21.2509 | 3.9046 | 17.0713 | 65.0718 | 48.2904 | 64.5295 | 43.9564
2012-10-31 01:55 | 26.0246 | 86.2856 | 69.5575 | 85.8191 | 65.2158 | 56.6426 | 0.006801 | 0.32883 | 0.002236 | 48.3497 | 1.032 | 16.5411 | 17.0697 | 16.0289 | 21.2639 | 3.9049 | 17.072 | 65.0217 | 48.2936 | 64.5552 | 43.9519
2012-10-31 01:55 | 26.0306 | 86.3409 | 69.5597 | 85.8062 | 65.1103 | 56.6345 | 0.006798 | 0.32891 | 0.002236 | 48.3836 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0288 | 21.2257 | 3.9044 | 17.071 | 65.1152 | 48.334 | 64.5805 | 43.8846
2012-10-31 01:55 | 26.0261 | 86.3288 | 69.5973 | 85.8206 | 65.1173 | 56.6501 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.032 | 16.5413 | 17.0702 | 16.0288 | 21.2574 | 3.9055 | 17.0725 | 65.0714 | 48.3399 | 64.5632 | 43.8599
2012-10-31 01:55 | 26.0343 | 86.356 | 69.594 | 85.863 | 65.1217 | 56.6472 | 0.006801 | 0.32881 | 0.002236 | 48.3474 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0681 | 16.0288 | 21.2576 | 3.9053 | 17.0704 | 65.0984 | 48.3364 | 64.6054 | 43.8641
2012-10-31 01:55 | 26.0246 | 86.369 | 69.5651 | 85.8229 | 65.0851 | 56.6484 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.0319 | 16.541 | 17.0694 | 16.0289 | 21.276 | 3.9053 | 17.0716 | 65.093 | 48.2891 | 64.5469 | 43.8091
2012-10-31 01:55 | 26.0321 | 86.331 | 69.5841 | 85.8191 | 65.0887 | 56.6339 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5417 | 17.0707 | 16.0292 | 21.2433 | 3.9043 | 17.0729 | 65.0877 | 48.3408 | 64.5758 | 43.8454
2012-10-31 01:55 | 26.0306 | 86.3523 | 69.5903 | 85.8517 | 65.1141 | 56.6281 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0289 | 21.294 | 3.9039 | 17.0731 | 65.0583 | 48.2963 | 64.5577 | 43.8201
2012-10-31 01:55 | 26.0074 | 86.2949 | 69.5173 | 85.8361 | 65.0371 | 56.6432 | 0.00681 | 0.32891 | 0.00224 | 48.2984 | 1.032 | 16.5416 | 17.0708 | 16.0289 | 21.2628 | 3.905 | 17.073 | 65.0321 | 48.2545 | 64.5733 | 43.7743
2012-10-31 01:55 | 26.0186 | 86.3213 | 69.5477 | 85.8435 | 65.1021 | 56.6409 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.032 | 16.5418 | 17.0714 | 16.0287 | 21.2539 | 3.9048 | 17.0736 | 65.0674 | 48.2938 | 64.5896 | 43.8482
2012-10-31 01:55 | 26.0134 | 86.3578 | 69.5195 | 85.8231 | 65.1008 | 56.642 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.032 | 16.5412 | 17.0699 | 16.0288 | 21.2527 | 3.9049 | 17.0721 | 65.1051 | 48.2668 | 64.5704 | 43.8481
2012-10-31 01:55 | 26.0201 | 86.3797 | 69.5338 | 85.8336 | 65.0921 | 56.6374 | 0.006804 | 0.3288 | 0.002237 | 48.3241 | 1.0319 | 16.5404 | 17.068 | 16.029 | 21.2434 | 3.9046 | 17.0703 | 65.1363 | 48.2904 | 64.5902 | 43.8487
2012-10-31 01:55 | 26.0209 | 86.3464 | 69.5691 | 85.8306 | 65.1083 | 56.6466 | 0.006788 | 0.32884 | 0.002232 | 48.4443 | 1.032 | 16.5408 | 17.0694 | 16.0286 | 21.3084 | 3.9052 | 17.0716 | 65.038 | 48.2607 | 64.5222 | 43.7999
2012-10-31 01:55 | 26.0253 | 86.3583 | 69.5505 | 85.8312 | 65.1088 | 56.653 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.032 | 16.5411 | 17.0696 | 16.0289 | 21.3048 | 3.9057 | 17.0719 | 65.0535 | 48.2457 | 64.5264 | 43.804
2012-10-31 01:55 | 26.0186 | 86.3365 | 69.5553 | 85.8207 | 65.156 | 56.6443 | 0.006804 | 0.32891 | 0.002238 | 48.341 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0679 | 16.0291 | 21.29 | 3.9051 | 17.0702 | 65.0465 | 48.2653 | 64.5307 | 43.866
2012-10-31 01:55 | 26.0201 | 86.3493 | 69.5453 | 85.8374 | 65.1113 | 56.6293 | 0.006798 | 0.32888 | 0.002236 | 48.3795 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0676 | 16.029 | 21.2956 | 3.904 | 17.0698 | 65.0537 | 48.2497 | 64.5418 | 43.8157
2012-10-31 01:55 | 26.0268 | 86.375 | 69.6133 | 85.8555 | 65.0988 | 56.6437 | 0.006814 | 0.32891 | 0.002241 | 48.27 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0691 | 16.0288 | 21.2982 | 3.905 | 17.0713 | 65.0768 | 48.3151 | 64.5573 | 43.8006
2012-10-31 01:55 | 26.0231 | 86.3334 | 69.5751 | 85.7987 | 65.0951 | 56.6461 | 0.006814 | 0.32881 | 0.002241 | 48.2552 | 1.032 | 16.5413 | 17.0704 | 16.0286 | 21.3026 | 3.9052 | 17.0727 | 65.0308 | 48.2725 | 64.4961 | 43.7925
2012-10-31 01:55 | 26.0253 | 86.3773 | 69.562 | 85.8426 | 65.0627 | 56.6385 | 0.006804 | 0.32894 | 0.002238 | 48.3452 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0287 | 21.3008 | 3.9047 | 17.0718 | 65.0765 | 48.2612 | 64.5418 | 43.7619
2012-10-31 01:55 | 26.0216 | 86.3471 | 69.5851 | 85.8048 | 65.0667 | 56.6443 | 0.006807 | 0.32887 | 0.002239 | 48.3134 | 1.032 | 16.541 | 17.0697 | 16.0286 | 21.3252 | 3.9051 | 17.072 | 65.0219 | 48.2599 | 64.4796 | 43.7415
2012-10-31 01:55 | 26.0134 | 86.3237 | 69.5731 | 85.8269 | 65.0931 | 56.6478 | 0.006801 | 0.3289 | 0.002237 | 48.3602 | 1.032 | 16.5412 | 17.0699 | 16.029 | 21.321 | 3.9053 | 17.0721 | 65.0027 | 48.2521 | 64.5059 | 43.7721
2012-10-31 01:55 | 26.0171 | 86.3274 | 69.5691 | 85.8116 | 65.0852 | 56.6489 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0686 | 16.0289 | 21.2685 | 3.9054 | 17.0708 | 65.0589 | 48.3006 | 64.5431 | 43.8167
2012-10-31 01:55 | 26.0216 | 86.3243 | 69.589 | 85.801 | 65.0667 | 56.6276 | 0.006801 | 0.32888 | 0.002237 | 48.3582 | 1.032 | 16.541 | 17.0696 | 16.0287 | 21.2649 | 3.9039 | 17.0719 | 65.0594 | 48.3241 | 64.5361 | 43.8018
2012-10-31 01:55 | 26.0179 | 86.3585 | 69.5661 | 85.8124 | 65.0514 | 56.6507 | 0.006814 | 0.32884 | 0.002241 | 48.2595 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0688 | 16.029 | 21.3094 | 3.9055 | 17.0711 | 65.0491 | 48.2567 | 64.503 | 43.742
2012-10-31 01:55 | 26.0141 | 86.3168 | 69.5585 | 85.8238 | 65.0169 | 56.6409 | 0.006804 | 0.32891 | 0.002238 | 48.341 | 1.0319 | 16.5399 | 17.0672 | 16.0289 | 21.2936 | 3.9048 | 17.0694 | 65.0232 | 48.2649 | 64.5302 | 43.7233
2012-10-31 01:55 | 26.0164 | 86.3191 | 69.5646 | 85.8109 | 65.0576 | 56.6409 | 0.006807 | 0.32877 | 0.002238 | 48.2985 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0674 | 16.0291 | 21.2597 | 3.9048 | 17.0697 | 65.0594 | 48.3049 | 64.5512 | 43.7979
2012-10-31 01:55 | 26.0179 | 86.3396 | 69.5086 | 85.8276 | 65.113 | 56.6524 | 0.006795 | 0.32881 | 0.002234 | 48.3901 | 1.0319 | 16.5401 | 17.0673 | 16.0292 | 21.3215 | 3.9056 | 17.0696 | 65.0181 | 48.1871 | 64.5061 | 43.7915
2012-10-31 01:55 | 26.0231 | 86.3068 | 69.5483 | 85.8366 | 65.0989 | 56.6547 | 0.006817 | 0.32887 | 0.002242 | 48.2425 | 1.0319 | 16.5405 | 17.0681 | 16.0293 | 21.2905 | 3.9058 | 17.0703 | 65.0163 | 48.2578 | 64.5461 | 43.8084
2012-10-31 01:55 | 26.0216 | 86.3243 | 69.5698 | 85.8313 | 65.1282 | 56.6443 | 0.00681 | 0.32886 | 0.00224 | 48.29 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0691 | 16.0287 | 21.3091 | 3.9051 | 17.0713 | 65.0152 | 48.2607 | 64.5222 | 43.8191
2012-10-31 01:56 | 26.0141 | 86.3168 | 69.5776 | 85.8466 | 65.0861 | 56.6409 | 0.006814 | 0.32883 | 0.002241 | 48.2574 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0679 | 16.0291 | 21.3377 | 3.9048 | 17.0701 | 64.9791 | 48.2399 | 64.5089 | 43.7484
2012-10-31 01:56 | 26.0171 | 86.3274 | 69.596 | 85.823 | 65.0891 | 56.638 | 0.006785 | 0.32888 | 0.002231 | 48.4722 | 1.0319 | 16.5397 | 17.0669 | 16.0288 | 21.3407 | 3.9046 | 17.0691 | 64.9867 | 48.2553 | 64.4823 | 43.7484
2012-10-31 01:56 | 26.0231 | 86.3523 | 69.5905 | 85.7987 | 65.0643 | 56.638 | 0.006795 | 0.32887 | 0.002235 | 48.3987 | 1.0319 | 16.5398 | 17.067 | 16.0288 | 21.3347 | 3.9046 | 17.0693 | 65.0176 | 48.2558 | 64.464 | 43.7296
2012-10-31 01:56 | 26.0141 | 86.3168 | 69.5546 | 85.8276 | 65.1323 | 56.6466 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0318 | 16.5394 | 17.066 | 16.029 | 21.3337 | 3.9052 | 17.0683 | 64.9831 | 48.2209 | 64.4939 | 43.7986
2012-10-31 01:56 | 26.0149 | 86.3252 | 69.5938 | 85.8474 | 65.1177 | 56.6362 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.0319 | 16.5403 | 17.0677 | 16.0292 | 21.3426 | 3.9045 | 17.0699 | 64.9826 | 48.2512 | 64.5048 | 43.7751
2012-10-31 01:56 | 26.0104 | 86.3321 | 69.5739 | 85.8239 | 65.1209 | 56.6322 | 0.006807 | 0.32881 | 0.002238 | 48.3048 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0689 | 16.0292 | 21.3381 | 3.9042 | 17.0711 | 64.994 | 48.2358 | 64.4858 | 43.7828
2012-10-31 01:56 | 26.0059 | 86.301 | 69.5656 | 85.8042 | 65.1048 | 56.6495 | 0.006798 | 0.32886 | 0.002236 | 48.3753 | 1.0319 | 16.541 | 17.0694 | 16.029 | 21.3135 | 3.9054 | 17.0716 | 64.9875 | 48.2521 | 64.4907 | 43.7913
2012-10-31 01:56 | 26.0156 | 86.3524 | 69.6213 | 85.8708 | 65.153 | 56.642 | 0.006791 | 0.32883 | 0.002233 | 48.4209 | 1.032 | 16.5413 | 17.0702 | 16.0288 | 21.3754 | 3.9049 | 17.0724 | 64.977 | 48.2459 | 64.4954 | 43.7776
2012-10-31 01:56 | 26.0164 | 86.3419 | 69.6221 | 85.8451 | 65.1499 | 56.6495 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.032 | 16.5414 | 17.0704 | 16.0289 | 21.3882 | 3.9054 | 17.0726 | 64.9537 | 48.2339 | 64.4569 | 43.7617
2012-10-31 01:56 | 26.0059 | 86.32 | 69.6116 | 85.8118 | 65.1317 | 56.6287 | 0.00681 | 0.32884 | 0.002239 | 48.2878 | 1.032 | 16.5412 | 17.0702 | 16.0286 | 21.3777 | 3.904 | 17.0725 | 64.9423 | 48.2339 | 64.4341 | 43.754
2012-10-31 01:56 | 26.0081 | 86.2994 | 69.6214 | 85.8292 | 65.1186 | 56.6391 | 0.00682 | 0.32887 | 0.002243 | 48.2213 | 1.032 | 16.5415 | 17.0706 | 16.0289 | 21.3639 | 3.9047 | 17.0728 | 64.9355 | 48.2575 | 64.4653 | 43.7547
2012-10-31 01:56 | 26.0074 | 86.3632 | 69.6093 | 85.8399 | 65.1332 | 56.6443 | 0.006804 | 0.32886 | 0.002238 | 48.3326 | 1.0319 | 16.5394 | 17.0663 | 16.0288 | 21.3832 | 3.9051 | 17.0685 | 64.98 | 48.2261 | 64.4567 | 43.75
2012-10-31 01:56 | 26.0014 | 86.3572 | 69.6377 | 85.8832 | 65.1542 | 56.6426 | 0.006798 | 0.32883 | 0.002235 | 48.371 | 1.0318 | 16.5393 | 17.066 | 16.0289 | 21.3612 | 3.9049 | 17.0683 | 64.996 | 48.2765 | 64.522 | 43.793
2012-10-31 01:56 | 25.9999 | 86.3405 | 69.5979 | 85.8286 | 65.1719 | 56.6357 | 0.006788 | 0.3289 | 0.002233 | 48.4529 | 1.0319 | 16.54 | 17.0675 | 16.0288 | 21.3235 | 3.9045 | 17.0697 | 65.017 | 48.2744 | 64.5051 | 43.8484
2012-10-31 01:56 | 25.9977 | 86.3383 | 69.6187 | 85.834 | 65.1543 | 56.6414 | 0.006807 | 0.32884 | 0.002238 | 48.3091 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0682 | 16.0289 | 21.3615 | 3.9049 | 17.0704 | 64.9768 | 48.2572 | 64.4725 | 43.7928
2012-10-31 01:56 | 25.9932 | 86.368 | 69.618 | 85.8598 | 65.1844 | 56.6305 | 0.006807 | 0.3289 | 0.002239 | 48.3176 | 1.0319 | 16.5408 | 17.0688 | 16.0291 | 21.3249 | 3.9041 | 17.0711 | 65.0431 | 48.2931 | 64.5349 | 43.8595
2012-10-31 01:56 | 25.9962 | 86.3065 | 69.621 | 85.8628 | 65.1413 | 56.6437 | 0.006804 | 0.3289 | 0.002238 | 48.3389 | 1.032 | 16.5415 | 17.0705 | 16.029 | 21.3198 | 3.905 | 17.0727 | 64.9867 | 48.3012 | 64.543 | 43.8215
2012-10-31 01:56 | 25.9917 | 86.3665 | 69.6089 | 85.8431 | 65.1445 | 56.6333 | 0.00682 | 0.32887 | 0.002243 | 48.2213 | 1.032 | 16.5418 | 17.0713 | 16.0287 | 21.3434 | 3.9043 | 17.0735 | 65.0231 | 48.2655 | 64.4997 | 43.8011
2012-10-31 01:56 | 25.9932 | 86.33 | 69.6027 | 85.8484 | 65.1614 | 56.6368 | 0.006801 | 0.32887 | 0.002237 | 48.356 | 1.032 | 16.5411 | 17.0699 | 16.0287 | 21.349 | 3.9045 | 17.0722 | 64.981 | 48.2537 | 64.4994 | 43.8124
2012-10-31 01:56 | 25.9977 | 86.3269 | 69.611 | 85.8643 | 65.1543 | 56.6449 | 0.006795 | 0.32893 | 0.002235 | 48.4072 | 1.0319 | 16.541 | 17.0693 | 16.029 | 21.3575 | 3.9051 | 17.0715 | 64.9694 | 48.2535 | 64.5068 | 43.7968
2012-10-31 01:56 | 25.9947 | 86.2822 | 69.608 | 85.8082 | 65.1359 | 56.6357 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.032 | 16.5417 | 17.0709 | 16.0289 | 21.3023 | 3.9045 | 17.0731 | 64.9799 | 48.3057 | 64.5059 | 43.8336
2012-10-31 01:56 | 25.9909 | 86.2974 | 69.6119 | 85.8499 | 65.1552 | 56.6397 | 0.006791 | 0.32891 | 0.002234 | 48.4335 | 1.032 | 16.5412 | 17.0699 | 16.0288 | 21.3145 | 3.9047 | 17.0721 | 64.9829 | 48.2974 | 64.5354 | 43.8407
2012-10-31 01:56 | 25.9962 | 86.3254 | 69.621 | 85.8021 | 65.149 | 56.6449 | 0.006801 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3539 | 1.0319 | 16.5409 | 17.0692 | 16.029 | 21.352 | 3.9051 | 17.0714 | 64.9734 | 48.269 | 64.4501 | 43.797
2012-10-31 01:56 | 25.9887 | 86.3331 | 69.5752 | 85.8515 | 65.1261 | 56.6403 | 0.006804 | 0.32881 | 0.002237 | 48.3261 | 1.032 | 16.5408 | 17.0694 | 16.0287 | 21.3164 | 3.9048 | 17.0716 | 65.0167 | 48.2588 | 64.5351 | 43.8097
2012-10-31 01:57 | 25.9992 | 86.3247 | 69.5934 | 85.8241 | 65.1135 | 56.6362 | 0.006814 | 0.32891 | 0.002241 | 48.27 | 1.0319 | 16.5404 | 17.0683 | 16.0288 | 21.3349 | 3.9045 | 17.0705 | 64.9898 | 48.2585 | 64.4892 | 43.7786
2012-10-31 01:57 | 25.9932 | 86.3414 | 69.5836 | 85.8219 | 65.169 | 56.6316 | 0.006801 | 0.32891 | 0.002237 | 48.3623 | 1.0319 | 16.5406 | 17.0688 | 16.0288 | 21.3289 | 3.9042 | 17.0711 | 65.0125 | 48.2547 | 64.493 | 43.8401
2012-10-31 01:57 | 25.9954 | 86.3095 | 69.6432 | 85.8696 | 65.1212 | 56.6403 | 0.006807 | 0.32883 | 0.002238 | 48.307 | 1.0319 | 16.5392 | 17.066 | 16.0287 | 21.311 | 3.9048 | 17.0683 | 64.9985 | 48.3322 | 64.5586 | 43.8102
2012-10-31 01:57 | 25.9947 | 86.3543 | 69.631 | 85.7968 | 65.1167 | 56.6339 | 0.006798 | 0.3288 | 0.002235 | 48.3667 | 1.1336 | 18.1573 | 20.5834 | 16.0172 | 21.3143 | 3.9043 | 20.5856 | 65.04 | 48.3167 | 64.4825 | 43.8024
2012-10-31 01:57 | 25.9902 | 86.3687 | 69.6419 | 85.853 | 65.1353 | 56.7992 | 0.006814 | 0.32893 | 0.002241 | 48.2722 | 1.2099 | 19.3692 | 23.4356 | 16.0084 | 21.3018 | 3.9157 | 23.4378 | 65.0669 | 48.3401 | 64.5512 | 43.8335
2012-10-31 01:57 | 26.0014 | 86.5164 | 69.722 | 85.8225 | 65.1734 | 56.8426 | 0.006817 | 0.3289 | 0.002242 | 48.2467 | 1.2099 | 19.3688 | 23.4344 | 16.0086 | 21.317 | 3.9187 | 23.4366 | 65.1994 | 48.405 | 64.5055 | 43.8564
2012-10-31 01:57 | 25.9999 | 86.678 | 69.778 | 85.8627 | 65.1411 | 56.8582 | 0.006807 | 0.32888 | 0.002239 | 48.3156 | 1.21 | 19.3695 | 23.4363 | 16.0084 | 21.2914 | 3.9198 | 23.4385 | 65.3866 | 48.4866 | 64.5713 | 43.8497
2012-10-31 01:57 | 25.9984 | 86.7561 | 69.7842 | 85.9105 | 65.1166 | 56.857 | 0.006804 | 0.3289 | 0.002238 | 48.3389 | 1.21 | 19.3696 | 23.4369 | 16.0082 | 21.31 | 3.9197 | 23.4392 | 65.4461 | 48.4742 | 64.6005 | 43.8066
2012-10-31 01:57 | 25.9924 | 86.8979 | 69.8778 | 85.9235 | 65.1721 | 56.8766 | 0.00682 | 0.32891 | 0.002243 | 48.2276 | 1.21 | 19.3696 | 23.4366 | 16.0083 | 21.3401 | 3.9211 | 23.4388 | 65.5578 | 48.5377 | 64.5834 | 43.832
2012-10-31 01:57 | 25.9947 | 87.0443 | 69.9184 | 86.0395 | 65.2436 | 56.898 | 0.00681 | 0.32894 | 0.00224 | 48.3026 | 1.21 | 19.3695 | 23.4364 | 16.0084 | 21.3103 | 3.9225 | 23.4387 | 65.734 | 48.6081 | 64.7292 | 43.9333
2012-10-31 01:57 | 25.9954 | 87.1246 | 69.942 | 86.063 | 65.2866 | 56.9055 | 0.006804 | 0.32887 | 0.002238 | 48.3347 | 1.21 | 19.3695 | 23.4364 | 16.0082 | 21.3712 | 3.9231 | 23.4387 | 65.7534 | 48.5708 | 64.6918 | 43.9154
2012-10-31 01:57 | 25.9954 | 87.2421 | 69.9727 | 86.1047 | 65.3174 | 56.9142 | 0.00681 | 0.3289 | 0.00224 | 48.2963 | 1.21 | 19.3694 | 23.4364 | 16.0081 | 21.3552 | 3.9237 | 23.4386 | 65.8869 | 48.6175 | 64.7495 | 43.9622
2012-10-31 01:57 | 25.9932 | 87.3347 | 70.0586 | 86.1973 | 65.3421 | 56.9212 | 0.006817 | 0.32883 | 0.002242 | 48.2362 | 1.21 | 19.3697 | 23.437 | 16.0082 | 21.3168 | 3.9241 | 23.4393 | 66.0179 | 48.7418 | 64.8805 | 44.0253
2012-10-31 01:57 | 25.9939 | 87.4339 | 70.1435 | 86.2739 | 65.3889 | 56.935 | 0.006817 | 0.32887 | 0.002242 | 48.2425 | 1.21 | 19.3694 | 23.4364 | 16.0082 | 21.3095 | 3.9251 | 23.4386 | 66.1244 | 48.834 | 64.9644 | 44.0794
2012-10-31 01:57 | 25.9887 | 87.5348 | 70.1498 | 86.3786 | 65.4068 | 56.9604 | 0.006814 | 0.32894 | 0.002241 | 48.2743 | 1.21 | 19.3694 | 23.4366 | 16.0081 | 21.3204 | 3.9268 | 23.4388 | 66.2144 | 48.8294 | 65.0582 | 44.0864
2012-10-31 01:57 | 25.9962 | 87.6409 | 70.2416 | 86.462 | 65.4989 | 56.9564 | 0.006826 | 0.32899 | 0.002246 | 48.1959 | 1.21 | 19.3698 | 23.4375 | 16.0081 | 21.3921 | 3.9266 | 23.4397 | 66.2488 | 48.8495 | 65.0699 | 44.1068
2012-10-31 01:57 | 25.9894 | 87.744 | 70.231 | 86.5082 | 65.5152 | 56.9622 | 0.006807 | 0.32896 | 0.002239 | 48.3261 | 1.21 | 19.37 | 23.4383 | 16.0079 | 21.3411 | 3.927 | 23.4405 | 66.4029 | 48.8899 | 65.1671 | 44.1741
2012-10-31 01:57 | 25.9924 | 87.8266 | 70.3335 | 86.6288 | 65.5259 | 56.9749 | 0.006817 | 0.32894 | 0.002242 | 48.253 | 1.21 | 19.3696 | 23.4366 | 16.0083 | 21.3642 | 3.9278 | 23.4389 | 66.4624 | 48.9693 | 65.2646 | 44.1617
2012-10-31 01:57 | 25.9872 | 87.9047 | 70.3628 | 86.7297 | 65.5553 | 56.9847 | 0.00681 | 0.32896 | 0.00224 | 48.3048 | 1.21 | 19.3699 | 23.4375 | 16.0082 | 21.343 | 3.9285 | 23.4398 | 66.5617 | 49.0198 | 65.3867 | 44.2123
2012-10-31 01:57 | 25.9962 | 88.054 | 70.4484 | 86.8108 | 65.6642 | 56.9997 | 0.006823 | 0.32893 | 0.002244 | 48.2086 | 1.2101 | 19.3707 | 23.4396 | 16.0081 | 21.3479 | 3.9296 | 23.4419 | 66.7061 | 49.1005 | 65.4629 | 44.3163
2012-10-31 01:57 | 25.9924 | 88.1146 | 70.502 | 86.9472 | 65.695 | 57.0061 | 0.006826 | 0.32888 | 0.002245 | 48.1811 | 1.2101 | 19.3706 | 23.4394 | 16.008 | 21.3401 | 3.93 | 23.4417 | 66.7745 | 49.1619 | 65.6071 | 44.3549
2012-10-31 01:57 | 25.9917 | 88.2313 | 70.5051 | 87.0337 | 65.7827 | 57.0252 | 0.006826 | 0.329 | 0.002246 | 48.1979 | 1.21 | 19.3699 | 23.4377 | 16.0081 | 21.3515 | 3.9313 | 23.4399 | 66.8798 | 49.1536 | 65.6822 | 44.4312
2012-10-31 01:57 | 25.9902 | 88.3132 | 70.5879 | 87.1194 | 65.8466 | 57.0159 | 0.006804 | 0.32894 | 0.002238 | 48.3452 | 1.21 | 19.3702 | 23.4385 | 16.008 | 21.3379 | 3.9307 | 23.4407 | 66.9753 | 49.25 | 65.7815 | 44.5087
2012-10-31 01:57 | 25.9984 | 88.4237 | 70.7186 | 87.2375 | 65.8586 | 57.0373 | 0.006814 | 0.32894 | 0.002241 | 48.2743 | 1.21 | 19.3695 | 23.4372 | 16.0078 | 21.3903 | 3.9322 | 23.4394 | 67.0334 | 49.3283 | 65.8472 | 44.4683
2012-10-31 01:57 | 25.9879 | 88.5572 | 70.7234 | 87.3521 | 65.9404 | 57.0425 | 0.006826 | 0.32896 | 0.002245 | 48.1916 | 1.2101 | 19.3706 | 23.4398 | 16.0078 | 21.3156 | 3.9325 | 23.442 | 67.2416 | 49.4078 | 66.0365 | 44.6248
2012-10-31 01:57 | 25.9947 | 88.6094 | 70.7953 | 87.4347 | 65.9895 | 57.0674 | 0.00681 | 0.32893 | 0.00224 | 48.3006 | 1.2101 | 19.3712 | 23.4414 | 16.0078 | 21.3344 | 3.9342 | 23.4436 | 67.275 | 49.4609 | 66.1003 | 44.6551
2012-10-31 01:58 | 25.9902 | 88.7186 | 70.8367 | 87.5401 | 65.9965 | 57.0691 | 0.006798 | 0.32894 | 0.002236 | 48.3879 | 1.2101 | 19.3714 | 23.442 | 16.0076 | 21.3379 | 3.9343 | 23.4442 | 67.3807 | 49.4988 | 66.2022 | 44.6586
2012-10-31 01:58 | 25.9849 | 88.8194 | 70.8582 | 87.6447 | 66.0642 | 57.0731 | 0.00681 | 0.32896 | 0.00224 | 48.3048 | 1.2101 | 19.3716 | 23.4425 | 16.0076 | 21.3808 | 3.9346 | 23.4447 | 67.4386 | 49.4774 | 66.2639 | 44.6834
2012-10-31 01:58 | 25.9804 | 88.9512 | 70.9609 | 87.7691 | 66.0789 | 57.0818 | 0.006814 | 0.32896 | 0.002242 | 48.2765 | 1.2101 | 19.3717 | 23.4425 | 16.0078 | 21.304 | 3.9352 | 23.4447 | 67.6472 | 49.6569 | 66.4651 | 44.7749
2012-10-31 01:58 | 25.9864 | 89.0216 | 71.0243 | 87.8471 | 66.181 | 57.0818 | 0.006814 | 0.32897 | 0.002242 | 48.2785 | 1.2102 | 19.3718 | 23.4432 | 16.0075 | 21.3462 | 3.9352 | 23.4455 | 67.6754 | 49.6781 | 66.5009 | 44.8348
2012-10-31 01:58 | 25.9887 | 89.0845 | 71.1031 | 87.9858 | 66.1948 | 57.0893 | 0.006804 | 0.32901 | 0.002239 | 48.356 | 1.2101 | 19.3713 | 23.4415 | 16.0078 | 21.3605 | 3.9357 | 23.4438 | 67.724 | 49.7426 | 66.6253 | 44.8343
2012-10-31 01:58 | 25.9789 | 89.2149 | 71.1469 | 88.0821 | 66.2542 | 57.0945 | 0.006814 | 0.32903 | 0.002242 | 48.2871 | 1.2101 | 19.3713 | 23.4421 | 16.0074 | 21.3347 | 3.9361 | 23.4444 | 67.8802 | 49.8122 | 66.7474 | 44.9195
2012-10-31 01:58 | 25.9887 | 89.2815 | 71.1835 | 88.2018 | 66.3024 | 57.113 | 0.006817 | 0.32901 | 0.002243 | 48.2638 | 1.2102 | 19.3719 | 23.4436 | 16.0074 | 21.3445 | 3.9374 | 23.4458 | 67.937 | 49.839 | 66.8573 | 44.9579
2012-10-31 01:58 | 25.9834 | 89.3823 | 71.2585 | 88.2799 | 66.3278 | 57.1205 | 0.006804 | 0.32901 | 0.002239 | 48.356 | 1.2102 | 19.3719 | 23.4436 | 16.0074 | 21.3753 | 3.9379 | 23.4458 | 68.007 | 49.8832 | 66.9046 | 44.9525
2012-10-31 01:58 | 25.9819 | 89.4792 | 71.3029 | 88.32 | 66.4147 | 57.1367 | 0.00681 | 0.32909 | 0.002241 | 48.3239 | 1.2102 | 19.3714 | 23.4427 | 16.0072 | 21.3497 | 3.939 | 23.4449 | 68.1295 | 49.9532 | 66.9703 | 45.065
2012-10-31 01:58 | 25.9872 | 89.583 | 71.3695 | 88.439 | 66.5007 | 57.135 | 0.006804 | 0.32906 | 0.002239 | 48.3623 | 1.2102 | 19.372 | 23.4439 | 16.0073 | 21.4072 | 3.9389 | 23.4462 | 68.1758 | 49.9623 | 67.0318 | 45.0935
2012-10-31 01:58 | 25.9774 | 89.6262 | 71.4324 | 88.5277 | 66.4794 | 57.1494 | 0.006836 | 0.32901 | 0.002249 | 48.1296 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4428 | 16.0076 | 21.3492 | 3.9399 | 23.4451 | 68.277 | 50.0832 | 67.1785 | 45.1302
2012-10-31 01:58 | 25.9797 | 89.7459 | 71.4653 | 88.6854 | 66.5738 | 57.1621 | 0.006807 | 0.32906 | 0.00224 | 48.341 | 1.2102 | 19.3724 | 23.445 | 16.0073 | 21.3355 | 3.9408 | 23.4472 | 68.4104 | 50.1298 | 67.3499 | 45.2383
2012-10-31 01:58 | 25.9745 | 89.8165 | 71.5481 | 88.7597 | 66.6032 | 57.1725 | 0.006817 | 0.32901 | 0.002243 | 48.2638 | 1.2102 | 19.3724 | 23.4449 | 16.0073 | 21.3543 | 3.9415 | 23.4472 | 68.4622 | 50.1938 | 67.4054 | 45.2489
2012-10-31 01:58 | 25.9812 | 89.9179 | 71.6236 | 88.8687 | 66.6445 | 57.1789 | 0.006801 | 0.32909 | 0.002238 | 48.3879 | 1.2102 | 19.3714 | 23.4424 | 16.0074 | 21.361 | 3.9419 | 23.4446 | 68.5569 | 50.2626 | 67.5077 | 45.2835
2012-10-31 01:58 | 25.9745 | 89.9907 | 71.659 | 88.9188 | 66.7453 | 57.1916 | 0.006814 | 0.32897 | 0.002242 | 48.2785 | 1.2102 | 19.3712 | 23.442 | 16.0072 | 21.3704 | 3.9428 | 23.4443 | 68.6203 | 50.2886 | 67.5484 | 45.3749
2012-10-31 01:58 | 25.9715 | 90.0786 | 71.6828 | 89.0484 | 66.75 | 57.2038 | 0.006817 | 0.32904 | 0.002243 | 48.268 | 1.2101 | 19.371 | 23.4413 | 16.0074 | 21.3594 | 3.9436 | 23.4436 | 68.7192 | 50.3234 | 67.689 | 45.3906
2012-10-31 01:58 | 25.9745 | 90.1687 | 71.7431 | 89.0931 | 66.826 | 57.198 | 0.006801 | 0.32906 | 0.002238 | 48.3836 | 1.2102 | 19.3712 | 23.4423 | 16.0072 | 21.3102 | 3.9432 | 23.4445 | 68.8585 | 50.4329 | 67.7829 | 45.5158
2012-10-31 01:58 | 25.9707 | 90.2406 | 71.835 | 89.1953 | 66.9105 | 57.2194 | 0.006814 | 0.32906 | 0.002242 | 48.2913 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4434 | 16.0072 | 21.2863 | 3.9447 | 23.4456 | 68.9543 | 50.5487 | 67.909 | 45.6242
2012-10-31 01:58 | 25.9677 | 90.3095 | 71.8893 | 89.2832 | 66.9305 | 57.2217 | 0.006801 | 0.32909 | 0.002238 | 48.3879 | 1.2102 | 19.3723 | 23.4449 | 16.0072 | 21.3395 | 3.9449 | 23.4471 | 68.97 | 50.5498 | 67.9437 | 45.591
2012-10-31 01:58 | 25.9745 | 90.4375 | 71.9765 | 89.4037 | 66.9642 | 57.2303 | 0.006807 | 0.32913 | 0.00224 | 48.3516 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4429 | 16.0075 | 21.3022 | 3.9455 | 23.4451 | 69.1353 | 50.6743 | 68.1015 | 45.662
2012-10-31 01:58 | 25.9655 | 90.4588 | 71.9713 | 89.4704 | 67.0128 | 57.2292 | 0.00681 | 0.32911 | 0.002241 | 48.3282 | 1.2102 | 19.3718 | 23.4435 | 16.0072 | 21.3333 | 3.9454 | 23.4458 | 69.1255 | 50.638 | 68.1371 | 45.6795
2012-10-31 01:58 | 25.9647 | 90.5564 | 72.024 | 89.5984 | 67.0811 | 57.2494 | 0.006807 | 0.32913 | 0.00224 | 48.3516 | 1.2102 | 19.3714 | 23.4426 | 16.0071 | 21.3044 | 3.9468 | 23.4449 | 69.252 | 50.7196 | 68.294 | 45.7767
2012-10-31 01:58 | 25.9767 | 90.7047 | 72.1316 | 89.6861 | 67.1239 | 57.2725 | 0.006826 | 0.32911 | 0.002247 | 48.2149 | 1.2102 | 19.3718 | 23.4435 | 16.0072 | 21.2883 | 3.9484 | 23.4458 | 69.4164 | 50.8433 | 68.3978 | 45.8356
2012-10-31 01:58 | 25.973 | 90.7654 | 72.17 | 89.7885 | 67.1509 | 57.2847 | 0.006804 | 0.32913 | 0.002239 | 48.3729 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4434 | 16.0072 | 21.2926 | 3.9492 | 23.4456 | 69.4728 | 50.8774 | 68.4959 | 45.8583
2012-10-31 01:58 | 25.9602 | 90.7602 | 72.1954 | 89.7908 | 67.1803 | 57.2824 | 0.00681 | 0.32913 | 0.002241 | 48.3302 | 1.2102 | 19.3723 | 23.4448 | 16.0072 | 21.3079 | 3.949 | 23.447 | 69.4523 | 50.8875 | 68.4829 | 45.8724
2012-10-31 01:59 | 25.9692 | 90.9282 | 72.2465 | 89.8756 | 67.3237 | 57.2806 | 0.006807 | 0.32914 | 0.00224 | 48.3538 | 1.2102 | 19.3722 | 23.4445 | 16.0073 | 21.329 | 3.9489 | 23.4468 | 69.5992 | 50.9175 | 68.5466 | 45.9947
2012-10-31 01:59 | 25.9632 | 90.9752 | 72.2902 | 89.9491 | 67.3484 | 57.291 | 0.006817 | 0.32919 | 0.002244 | 48.2891 | 1.2103 | 19.3726 | 23.4458 | 16.007 | 21.323 | 3.9496 | 23.448 | 69.6522 | 50.9672 | 68.6261 | 46.0254
2012-10-31 01:59 | 25.9617 | 91.0683 | 72.3766 | 90.0688 | 67.4467 | 57.3072 | 0.00681 | 0.32911 | 0.002241 | 48.3282 | 1.2103 | 19.3726 | 23.4458 | 16.0071 | 21.3094 | 3.9508 | 23.448 | 69.7589 | 51.0672 | 68.7594 | 46.1373
2012-10-31 01:59 | 25.964 | 91.1009 | 72.4936 | 90.1733 | 67.5219 | 57.3141 | 0.006817 | 0.32916 | 0.002244 | 48.2849 | 1.2103 | 19.3725 | 23.4458 | 16.0069 | 21.3438 | 3.9512 | 23.448 | 69.7571 | 51.1498 | 68.8295 | 46.1781
2012-10-31 01:59 | 25.9677 | 91.203 | 72.482 | 90.2414 | 67.5601 | 57.3182 | 0.006798 | 0.32914 | 0.002238 | 48.4178 | 1.2103 | 19.3731 | 23.447 | 16.007 | 21.3315 | 3.9515 | 23.4492 | 69.8715 | 51.1505 | 68.9099 | 46.2286
2012-10-31 01:59 | 25.9707 | 91.2477 | 72.5232 | 90.2974 | 67.5938 | 57.3234 | 0.006814 | 0.32917 | 0.002243 | 48.3083 | 1.2103 | 19.3726 | 23.4459 | 16.0069 | 21.2943 | 3.9519 | 23.4482 | 69.9534 | 51.2289 | 69.0031 | 46.2995
2012-10-31 01:59 | 25.9662 | 91.3681 | 72.6525 | 90.3838 | 67.6546 | 57.328 | 0.006814 | 0.32911 | 0.002243 | 48.2998 | 1.2102 | 19.3726 | 23.4455 | 16.0072 | 21.338 | 3.9522 | 23.4478 | 70.0301 | 51.3145 | 69.0458 | 46.3166
2012-10-31 01:59 | 25.9647 | 91.4158 | 72.6549 | 90.458 | 67.6569 | 57.3425 | 0.00681 | 0.32922 | 0.002242 | 48.343 | 1.2102 | 19.3722 | 23.445 | 16.0069 | 21.3004 | 3.9532 | 23.4472 | 70.1154 | 51.3545 | 69.1576 | 46.3565
2012-10-31 01:59 | 25.9655 | 91.5075 | 72.6977 | 90.5648 | 67.7153 | 57.3448 | 0.006823 | 0.32911 | 0.002246 | 48.2361 | 1.2102 | 19.371 | 23.4419 | 16.0071 | 21.2972 | 3.9534 | 23.4442 | 70.2103 | 51.4005 | 69.2676 | 46.4181
2012-10-31 01:59 | 25.9767 | 91.5754 | 72.7892 | 90.576 | 67.7994 | 57.3482 | 0.006804 | 0.32917 | 0.00224 | 48.3793 | 1.2102 | 19.3707 | 23.4416 | 16.0067 | 21.3284 | 3.9536 | 23.4438 | 70.247 | 51.4608 | 69.2476 | 46.471
2012-10-31 01:59 | 25.97 | 91.6104 | 72.8245 | 90.6943 | 67.7735 | 57.3552 | 0.006817 | 0.32913 | 0.002244 | 48.2806 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4439 | 16.0067 | 21.3177 | 3.9541 | 23.4462 | 70.2927 | 51.5068 | 69.3766 | 46.4558
2012-10-31 01:59 | 25.9707 | 91.7019 | 72.8863 | 90.748 | 67.8087 | 57.3667 | 0.006817 | 0.3292 | 0.002244 | 48.2912 | 1.2101 | 19.3708 | 23.4413 | 16.0072 | 21.3345 | 3.9549 | 23.4435 | 70.3674 | 51.5518 | 69.4135 | 46.4742
2012-10-31 01:59 | 25.9655 | 91.8254 | 72.9576 | 90.8147 | 67.8611 | 57.3656 | 0.00682 | 0.32909 | 0.002244 | 48.2531 | 1.2102 | 19.3713 | 23.4433 | 16.0067 | 21.2932 | 3.9548 | 23.4455 | 70.5322 | 51.6644 | 69.5215 | 46.5679
2012-10-31 01:59 | 25.9677 | 91.839 | 72.9598 | 90.8926 | 67.8863 | 57.3823 | 0.00682 | 0.32913 | 0.002245 | 48.2594 | 1.2102 | 19.3711 | 23.4423 | 16.0069 | 21.2793 | 3.9559 | 23.4445 | 70.5597 | 51.6805 | 69.6133 | 46.607
2012-10-31 01:59 | 25.9685 | 91.9685 | 73.0332 | 90.9843 | 67.9754 | 57.3933 | 0.006814 | 0.32911 | 0.002243 | 48.2998 | 1.2101 | 19.3706 | 23.4413 | 16.0069 | 21.3082 | 3.9567 | 23.4435 | 70.6603 | 51.725 | 69.6761 | 46.6672
2012-10-31 01:59 | 25.9745 | 92.0274 | 73.108 | 91.0811 | 68.0044 | 57.3887 | 0.006807 | 0.32916 | 0.002241 | 48.3558 | 1.2102 | 19.3707 | 23.4416 | 16.0068 | 21.3102 | 3.9564 | 23.4438 | 70.7172 | 51.7978 | 69.7709 | 46.6942
2012-10-31 01:59 | 25.9625 | 92.1025 | 73.1342 | 91.1789 | 68.0653 | 57.4037 | 0.00681 | 0.32916 | 0.002242 | 48.3345 | 1.2102 | 19.3715 | 23.4436 | 16.0066 | 21.2781 | 3.9574 | 23.4459 | 70.8244 | 51.8561 | 69.9008 | 46.7872
2012-10-31 01:59 | 25.9528 | 92.2139 | 73.1856 | 91.2374 | 68.1016 | 57.4124 | 0.006807 | 0.32923 | 0.002241 | 48.3664 | 1.2102 | 19.3716 | 23.4439 | 16.0067 | 21.2925 | 3.958 | 23.4461 | 70.9214 | 51.8931 | 69.9449 | 46.8091
2012-10-31 01:59 | 25.961 | 92.2486 | 73.2435 | 91.3591 | 68.1789 | 57.4176 | 0.00681 | 0.3291 | 0.002241 | 48.326 | 1.2102 | 19.3712 | 23.443 | 16.0067 | 21.2887 | 3.9584 | 23.4453 | 70.9599 | 51.9548 | 70.0704 | 46.8902
2012-10-31 01:59 | 25.9677 | 92.3272 | 73.3189 | 91.4491 | 68.2163 | 57.4274 | 0.006804 | 0.3291 | 0.002239 | 48.3686 | 1.2102 | 19.3712 | 23.443 | 16.0067 | 21.3074 | 3.959 | 23.4452 | 71.0198 | 52.0115 | 70.1417 | 46.9089
2012-10-31 01:59 | 25.9625 | 92.3712 | 73.3749 | 91.5007 | 68.2801 | 57.4326 | 0.006804 | 0.32911 | 0.002239 | 48.3708 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4441 | 16.0067 | 21.3263 | 3.9594 | 23.4463 | 71.0449 | 52.0486 | 70.1744 | 46.9538
2012-10-31 01:59 | 25.9655 | 92.4499 | 73.4352 | 91.5832 | 68.2984 | 57.4476 | 0.006829 | 0.32919 | 0.002248 | 48.2043 | 1.2102 | 19.3715 | 23.4437 | 16.0067 | 21.3534 | 3.9604 | 23.4459 | 71.0965 | 52.0818 | 70.2298 | 46.945
2012-10-31 01:59 | 25.967 | 92.5611 | 73.452 | 91.6074 | 68.2961 | 57.4511 | 0.006801 | 0.32919 | 0.002239 | 48.4027 | 1.2102 | 19.371 | 23.4424 | 16.0068 | 21.3147 | 3.9607 | 23.4446 | 71.2464 | 52.1373 | 70.2927 | 46.9814
2012-10-31 01:59 | 25.9572 | 92.6005 | 73.5338 | 91.7111 | 68.3707 | 57.4592 | 0.006807 | 0.32913 | 0.00224 | 48.3516 | 1.2102 | 19.371 | 23.4422 | 16.0068 | 21.2728 | 3.9612 | 23.4444 | 71.3277 | 52.261 | 70.4383 | 47.0979
2012-10-31 01:59 | 25.952 | 92.6861 | 73.563 | 91.7551 | 68.423 | 57.4679 | 0.00681 | 0.32913 | 0.002241 | 48.3302 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4416 | 16.0065 | 21.2957 | 3.9618 | 23.4439 | 71.3904 | 52.2673 | 70.4594 | 47.1273
2012-10-31 02:00 | 25.9557 | 92.7617 | 73.6049 | 91.8724 | 68.4612 | 57.4777 | 0.006807 | 0.32917 | 0.002241 | 48.358 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4443 | 16.0065 | 21.3155 | 3.9625 | 23.4465 | 71.4462 | 52.2894 | 70.5569 | 47.1457
2012-10-31 02:00 | 25.9528 | 92.8232 | 73.6669 | 91.9414 | 68.5504 | 57.4881 | 0.006801 | 0.32917 | 0.002239 | 48.4007 | 1.2102 | 19.3717 | 23.4442 | 16.0066 | 21.3246 | 3.9632 | 23.4465 | 71.4986 | 52.3423 | 70.6168 | 47.2258
2012-10-31 02:00 | 25.9528 | 92.9102 | 73.7051 | 92.0436 | 68.581 | 57.491 | 0.006807 | 0.32911 | 0.00224 | 48.3495 | 1.2102 | 19.3716 | 23.4438 | 16.0068 | 21.2805 | 3.9634 | 23.446 | 71.6297 | 52.4246 | 70.7631 | 47.3005
2012-10-31 02:00 | 25.94 | 92.9504 | 73.742 | 92.0611 | 68.5989 | 57.5008 | 0.006823 | 0.32913 | 0.002246 | 48.2382 | 1.2103 | 19.3723 | 23.4458 | 16.0065 | 21.3118 | 3.9641 | 23.4481 | 71.6386 | 52.4302 | 70.7493 | 47.2871
2012-10-31 02:00 | 25.9385 | 93.017 | 73.7978 | 92.1277 | 68.6549 | 57.5025 | 0.00681 | 0.3291 | 0.002241 | 48.326 | 1.2103 | 19.3723 | 23.446 | 16.0064 | 21.2822 | 3.9642 | 23.4483 | 71.7348 | 52.5156 | 70.8455 | 47.3727
2012-10-31 02:00 | 25.9363 | 93.0678 | 73.8605 | 92.2352 | 68.7179 | 57.5228 | 0.006798 | 0.32916 | 0.002238 | 48.4198 | 1.2102 | 19.3718 | 23.4446 | 16.0065 | 21.2961 | 3.9656 | 23.4468 | 71.7717 | 52.5644 | 70.9391 | 47.4218
2012-10-31 02:00 | 25.9355 | 93.1691 | 73.8482 | 92.2836 | 68.7708 | 57.5245 | 0.006798 | 0.3291 | 0.002237 | 48.4113 | 1.2102 | 19.3715 | 23.4438 | 16.0066 | 21.3073 | 3.9657 | 23.4461 | 71.8618 | 52.5409 | 70.9763 | 47.4635
2012-10-31 02:00 | 25.9325 | 93.2039 | 73.9254 | 92.3488 | 68.856 | 57.521 | 0.006804 | 0.32923 | 0.00224 | 48.3877 | 1.2102 | 19.3707 | 23.4421 | 16.0064 | 21.3204 | 3.9655 | 23.4444 | 71.8835 | 52.605 | 71.0284 | 47.5356
2012-10-31 02:00 | 25.9333 | 93.2464 | 74.0255 | 92.3912 | 68.8683 | 57.5286 | 0.006817 | 0.32914 | 0.002244 | 48.2828 | 1.2101 | 19.3691 | 23.4379 | 16.0066 | 21.285 | 3.966 | 23.4401 | 71.9614 | 52.7405 | 71.1062 | 47.5833
2012-10-31 02:00 | 25.9236 | 93.3275 | 74.0578 | 92.4458 | 68.9391 | 57.5413 | 0.00681 | 0.32917 | 0.002242 | 48.3367 | 1.21 | 19.3685 | 23.4364 | 16.0066 | 21.3275 | 3.9669 | 23.4386 | 72 | 52.7303 | 71.1183 | 47.6116
2012-10-31 02:00 | 25.9273 | 93.3728 | 74.0997 | 92.5366 | 68.9006 | 57.5355 | 0.00681 | 0.3292 | 0.002242 | 48.3408 | 1.2101 | 19.3702 | 23.4405 | 16.0066 | 21.3272 | 3.9665 | 23.4427 | 72.0456 | 52.7725 | 71.2094 | 47.5734
2012-10-31 02:00 | 25.9266 | 93.4478 | 74.1525 | 92.5699 | 68.9957 | 57.5494 | 0.006801 | 0.32914 | 0.002239 | 48.3964 | 1.2102 | 19.3703 | 23.441 | 16.0065 | 21.3145 | 3.9675 | 23.4433 | 72.1333 | 52.838 | 71.2554 | 47.6812
2012-10-31 02:00 | 25.9281 | 93.4795 | 74.1616 | 92.6244 | 69.0432 | 57.5586 | 0.006807 | 0.32926 | 0.002241 | 48.3706 | 1.2102 | 19.3709 | 23.4425 | 16.0065 | 21.336 | 3.9681 | 23.4447 | 72.1435 | 52.8256 | 71.2884 | 47.7072
2012-10-31 02:00 | 25.9258 | 93.5643 | 74.2509 | 92.728 | 69.0984 | 57.5598 | 0.006807 | 0.32922 | 0.002241 | 48.3643 | 1.2102 | 19.3713 | 23.4432 | 16.0067 | 21.2896 | 3.9682 | 23.4455 | 72.2747 | 52.9613 | 71.4384 | 47.8088
2012-10-31 02:00 | 25.9198 | 93.6037 | 74.2602 | 92.7372 | 69.0886 | 57.5759 | 0.006801 | 0.32922 | 0.002239 | 48.407 | 1.2102 | 19.3709 | 23.4423 | 16.0066 | 21.2996 | 3.9693 | 23.4445 | 72.3041 | 52.9606 | 71.4376 | 47.789
2012-10-31 02:00 | 25.9191 | 93.6938 | 74.3435 | 92.8008 | 69.1492 | 57.5788 | 0.00681 | 0.32923 | 0.002242 | 48.3451 | 1.2102 | 19.3715 | 23.4442 | 16.0063 | 21.2869 | 3.9695 | 23.4464 | 72.4069 | 53.0566 | 71.5139 | 47.8623
2012-10-31 02:00 | 25.9213 | 93.7111 | 74.4029 | 92.8825 | 69.2358 | 57.5858 | 0.006817 | 0.32929 | 0.002245 | 48.3039 | 1.2102 | 19.3711 | 23.4433 | 16.0063 | 21.3092 | 3.97 | 23.4455 | 72.4019 | 53.0937 | 71.5733 | 47.9266
2012-10-31 02:00 | 25.9251 | 93.7943 | 74.4525 | 92.9317 | 69.2664 | 57.5823 | 0.006807 | 0.32919 | 0.002241 | 48.3601 | 1.2102 | 19.3711 | 23.4432 | 16.0064 | 21.321 | 3.9697 | 23.4455 | 72.4733 | 53.1315 | 71.6107 | 47.9454
2012-10-31 02:00 | 25.9251 | 93.8624 | 74.5022 | 93.0225 | 69.3584 | 57.5927 | 0.00682 | 0.32923 | 0.002245 | 48.2742 | 1.2102 | 19.3711 | 23.443 | 16.0064 | 21.2889 | 3.9704 | 23.4453 | 72.5735 | 53.2133 | 71.7336 | 48.0695
2012-10-31 02:00 | 25.9213 | 93.9116 | 74.5709 | 93.1209 | 69.4389 | 57.5973 | 0.006817 | 0.32922 | 0.002244 | 48.2934 | 1.2102 | 19.3707 | 23.442 | 16.0065 | 21.2891 | 3.9708 | 23.4442 | 72.6225 | 53.2818 | 71.8318 | 48.1498
2012-10-31 02:00 | 25.9251 | 93.9986 | 74.6014 | 93.1095 | 69.4197 | 57.5956 | 0.00681 | 0.32919 | 0.002242 | 48.3388 | 1.2101 | 19.3691 | 23.4381 | 16.0065 | 21.333 | 3.9706 | 23.4403 | 72.6656 | 53.2684 | 71.7765 | 48.0867
2012-10-31 02:00 | 25.9243 | 94.0584 | 74.6273 | 93.2147 | 69.484 | 57.6043 | 0.00682 | 0.32917 | 0.002245 | 48.2658 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4413 | 16.0064 | 21.2881 | 3.9712 | 23.4435 | 72.7703 | 53.3392 | 71.9266 | 48.1959
2012-10-31 02:00 | 25.9243 | 94.1075 | 74.6502 | 93.2714 | 69.4802 | 57.6164 | 0.00682 | 0.32914 | 0.002245 | 48.2616 | 1.2102 | 19.371 | 23.4429 | 16.0063 | 21.3041 | 3.9721 | 23.4452 | 72.8034 | 53.3461 | 71.9673 | 48.1761
2012-10-31 02:00 | 25.9266 | 94.1779 | 74.7632 | 93.3607 | 69.4671 | 57.6233 | 0.00681 | 0.32923 | 0.002242 | 48.3451 | 1.2102 | 19.3711 | 23.443 | 16.0064 | 21.2864 | 3.9726 | 23.4453 | 72.8915 | 53.4768 | 72.0743 | 48.1807
2012-10-31 02:01 | 25.9251 | 94.2634 | 74.7655 | 93.4387 | 69.5193 | 57.632 | 0.00681 | 0.32922 | 0.002242 | 48.343 | 1.2102 | 19.3711 | 23.4429 | 16.0065 | 21.2809 | 3.9732 | 23.4451 | 72.9825 | 53.4846 | 72.1578 | 48.2384
2012-10-31 02:01 | 25.9243 | 94.2626 | 74.8487 | 93.4719 | 69.5836 | 57.6303 | 0.006804 | 0.32917 | 0.00224 | 48.3793 | 1.2102 | 19.3711 | 23.443 | 16.0065 | 21.2841 | 3.973 | 23.4453 | 72.9785 | 53.5646 | 72.1878 | 48.2995
2012-10-31 02:01 | 25.9221 | 94.3172 | 74.8617 | 93.4508 | 69.6044 | 57.6447 | 0.00682 | 0.32919 | 0.002245 | 48.2679 | 1.2102 | 19.3703 | 23.441 | 16.0065 | 21.31 | 3.974 | 23.4432 | 73.0072 | 53.5517 | 72.1408 | 48.2944
2012-10-31 02:01 | 25.9266 | 94.4162 | 74.9044 | 93.5159 | 69.6894 | 57.647 | 0.006804 | 0.32917 | 0.00224 | 48.3793 | 1.2101 | 19.3699 | 23.4402 | 16.0065 | 21.2543 | 3.9742 | 23.4425 | 73.1619 | 53.6501 | 72.2616 | 48.4351
2012-10-31 02:01 | 25.9415 | 94.4122 | 74.9269 | 93.6254 | 69.7273 | 57.6655 | 0.006798 | 0.32923 | 0.002238 | 48.4304 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4377 | 16.0065 | 21.2772 | 3.9755 | 23.4399 | 73.135 | 53.6497 | 72.3482 | 48.4501
2012-10-31 02:01 | 25.9363 | 94.4978 | 75.0248 | 93.7072 | 69.7719 | 57.6597 | 0.006804 | 0.3292 | 0.00224 | 48.3835 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4378 | 16.0064 | 21.3041 | 3.9751 | 23.4401 | 73.1937 | 53.7207 | 72.4031 | 48.4678
2012-10-31 02:01 | 25.9385 | 94.5416 | 75.0231 | 93.7283 | 69.82 | 57.6569 | 0.006817 | 0.32922 | 0.002244 | 48.2934 | 1.2101 | 19.37 | 23.4405 | 16.0064 | 21.3224 | 3.9749 | 23.4428 | 73.2192 | 53.7007 | 72.4059 | 48.4976
2012-10-31 02:01 | 25.934 | 94.5976 | 75.0682 | 93.7805 | 69.8577 | 57.6661 | 0.00682 | 0.32925 | 0.002245 | 48.2764 | 1.2101 | 19.37 | 23.4405 | 16.0063 | 21.2295 | 3.9755 | 23.4427 | 73.3681 | 53.8387 | 72.551 | 48.6282
2012-10-31 02:01 | 25.9363 | 94.634 | 75.1049 | 93.8244 | 69.8983 | 57.6846 | 0.006814 | 0.3292 | 0.002243 | 48.3124 | 1.2101 | 19.37 | 23.4402 | 16.0065 | 21.288 | 3.9768 | 23.4425 | 73.346 | 53.8169 | 72.5364 | 48.6103
2012-10-31 02:01 | 25.9408 | 94.7028 | 75.1552 | 93.9122 | 69.9449 | 57.6863 | 0.006817 | 0.32926 | 0.002245 | 48.2997 | 1.2102 | 19.3708 | 23.4426 | 16.0063 | 21.3166 | 3.9769 | 23.4448 | 73.3862 | 53.8386 | 72.5956 | 48.6283
2012-10-31 02:01 | 25.9333 | 94.7483 | 75.2278 | 93.9501 | 70.0446 | 57.6869 | 0.006804 | 0.32914 | 0.002239 | 48.3751 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4417 | 16.0062 | 21.281 | 3.9769 | 23.4439 | 73.4673 | 53.9468 | 72.6691 | 48.7636
2012-10-31 02:01 | 25.9296 | 94.7937 | 75.247 | 94.0107 | 69.9873 | 57.7014 | 0.006814 | 0.32914 | 0.002243 | 48.3041 | 1.2102 | 19.3705 | 23.4422 | 16.0061 | 21.2773 | 3.9779 | 23.4444 | 73.5164 | 53.9697 | 72.7334 | 48.71
2012-10-31 02:01 | 25.9296 | 94.8694 | 75.2661 | 94.0712 | 70.0256 | 57.6701 | 0.006807 | 0.32911 | 0.00224 | 48.3495 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4415 | 16.0062 | 21.2894 | 3.9758 | 23.4437 | 73.58 | 53.9767 | 72.7818 | 48.7362
2012-10-31 02:01 | 25.9288 | 94.9404 | 75.3072 | 94.1309 | 70.0861 | 57.7054 | 0.006801 | 0.32913 | 0.002238 | 48.3942 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4424 | 16.006 | 21.3367 | 3.9782 | 23.4446 | 73.6037 | 53.9705 | 72.7942 | 48.7494
2012-10-31 02:01 | 25.9281 | 95.0003 | 75.3981 | 94.1832 | 70.1543 | 57.7014 | 0.006801 | 0.32917 | 0.002239 | 48.4007 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4416 | 16.0062 | 21.4083 | 3.9779 | 23.4438 | 73.592 | 53.9898 | 72.7749 | 48.746
2012-10-31 02:01 | 25.9176 | 95.0276 | 75.3952 | 94.2408 | 70.1975 | 57.71 | 0.006798 | 0.32913 | 0.002237 | 48.4156 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4415 | 16.0061 | 21.4179 | 3.9785 | 23.4437 | 73.6097 | 53.9773 | 72.8229 | 48.7796
2012-10-31 02:01 | 25.9101 | 95.0806 | 75.4754 | 94.29 | 70.2321 | 57.7175 | 0.006807 | 0.3292 | 0.002241 | 48.3621 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4423 | 16.0061 | 21.4023 | 3.979 | 23.4446 | 73.6783 | 54.0731 | 72.8877 | 48.8298
2012-10-31 02:01 | 25.9034 | 95.1458 | 75.4687 | 94.3741 | 70.2292 | 57.7222 | 0.00681 | 0.32914 | 0.002241 | 48.3325 | 1.2102 | 19.3709 | 23.4429 | 16.0062 | 21.3434 | 3.9794 | 23.4451 | 73.8024 | 54.1253 | 73.0307 | 48.8858
2012-10-31 02:01 | 25.9079 | 95.1994 | 75.5228 | 94.3975 | 70.3026 | 57.732 | 0.006795 | 0.32914 | 0.002237 | 48.4391 | 1.2103 | 19.3718 | 23.445 | 16.0062 | 21.2757 | 3.98 | 23.4472 | 73.9237 | 54.2471 | 73.1218 | 49.0269
2012-10-31 02:01 | 25.8944 | 95.2616 | 75.5818 | 94.4748 | 70.3313 | 57.7389 | 0.006832 | 0.32916 | 0.002249 | 48.1789 | 1.2102 | 19.371 | 23.4433 | 16.006 | 21.2943 | 3.9805 | 23.4456 | 73.9673 | 54.2875 | 73.1805 | 49.037
2012-10-31 02:01 | 25.8981 | 95.3561 | 75.6007 | 94.4823 | 70.3579 | 57.747 | 0.006807 | 0.32917 | 0.002241 | 48.358 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4417 | 16.0061 | 21.298 | 3.9811 | 23.4439 | 74.0581 | 54.3027 | 73.1843 | 49.0599
2012-10-31 02:01 | 25.8884 | 95.4031 | 75.5949 | 94.5672 | 70.3482 | 57.7516 | 0.00681 | 0.32917 | 0.002242 | 48.3367 | 1.2102 | 19.3709 | 23.443 | 16.006 | 21.204 | 3.9814 | 23.4453 | 74.1991 | 54.3909 | 73.3632 | 49.1442
2012-10-31 02:01 | 25.8936 | 95.4423 | 75.7145 | 94.6594 | 70.4491 | 57.7487 | 0.00681 | 0.32917 | 0.002242 | 48.3367 | 1.2102 | 19.3711 | 23.4437 | 16.006 | 21.2453 | 3.9812 | 23.4459 | 74.197 | 54.4692 | 73.4141 | 49.2038
2012-10-31 02:01 | 25.8884 | 95.5657 | 75.736 | 94.7034 | 70.4861 | 57.7609 | 0.006814 | 0.32923 | 0.002243 | 48.3167 | 1.2102 | 19.3709 | 23.4431 | 16.0061 | 21.2 | 3.982 | 23.4453 | 74.3657 | 54.536 | 73.5034 | 49.2861
2012-10-31 02:01 | 25.8757 | 95.5568 | 75.7462 | 94.7323 | 70.5002 | 57.7516 | 0.006798 | 0.32919 | 0.002238 | 48.4241 | 1.2102 | 19.37 | 23.441 | 16.006 | 21.2596 | 3.9814 | 23.4432 | 74.2972 | 54.4866 | 73.4727 | 49.2406
2012-10-31 02:01 | 25.8749 | 95.6241 | 75.7987 | 94.7542 | 70.5108 | 57.7563 | 0.006817 | 0.32923 | 0.002244 | 48.2954 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4409 | 16.006 | 21.2186 | 3.9817 | 23.4431 | 74.4055 | 54.5801 | 73.5356 | 49.2922
2012-10-31 02:02 | 25.8719 | 95.6929 | 75.8529 | 94.8419 | 70.5155 | 57.769 | 0.006798 | 0.32926 | 0.002238 | 48.4347 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4425 | 16.0059 | 21.1594 | 3.9826 | 23.4448 | 74.5335 | 54.6935 | 73.6825 | 49.3561
2012-10-31 02:02 | 25.8809 | 95.7171 | 75.8467 | 94.9001 | 70.5513 | 57.7811 | 0.006798 | 0.32926 | 0.002238 | 48.4347 | 1.2102 | 19.3705 | 23.442 | 16.0061 | 21.2045 | 3.9834 | 23.4443 | 74.5126 | 54.6422 | 73.6956 | 49.3468
2012-10-31 02:02 | 25.8734 | 95.7776 | 75.8964 | 94.9607 | 70.6012 | 57.7724 | 0.006814 | 0.32925 | 0.002243 | 48.3189 | 1.2102 | 19.3704 | 23.442 | 16.0059 | 21.2171 | 3.9828 | 23.4442 | 74.5605 | 54.6793 | 73.7436 | 49.3841
2012-10-31 02:02 | 25.8682 | 95.8481 | 75.9446 | 95.0274 | 70.6381 | 57.7932 | 0.006807 | 0.32925 | 0.002241 | 48.3686 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4417 | 16.006 | 21.1637 | 3.9843 | 23.444 | 74.6844 | 54.7809 | 73.8637 | 49.4744
2012-10-31 02:02 | 25.8652 | 95.9585 | 75.9797 | 95.0849 | 70.6504 | 57.8065 | 0.006823 | 0.32922 | 0.002246 | 48.2509 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4429 | 16.0057 | 21.1527 | 3.9852 | 23.4451 | 74.8058 | 54.827 | 73.9322 | 49.4977
2012-10-31 02:02 | 25.8637 | 95.9911 | 76.0354 | 95.1515 | 70.6834 | 57.8036 | 0.006814 | 0.32922 | 0.002243 | 48.3146 | 1.2102 | 19.3701 | 23.4411 | 16.0062 | 21.1873 | 3.985 | 23.4433 | 74.8038 | 54.8481 | 73.9642 | 49.4961
2012-10-31 02:02 | 25.8637 | 96.0289 | 76.0507 | 95.2347 | 70.7293 | 57.8164 | 0.006801 | 0.32929 | 0.002239 | 48.4176 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4425 | 16.006 | 21.1392 | 3.9859 | 23.4447 | 74.8897 | 54.9115 | 74.0955 | 49.5901
2012-10-31 02:02 | 25.8622 | 96.0803 | 76.0949 | 95.2445 | 70.7049 | 57.8181 | 0.006804 | 0.32929 | 0.00224 | 48.3962 | 1.2102 | 19.3702 | 23.4415 | 16.006 | 21.1658 | 3.986 | 23.4438 | 74.9145 | 54.9291 | 74.0787 | 49.5391
2012-10-31 02:02 | 25.8779 | 96.0885 | 76.1373 | 95.2942 | 70.7474 | 57.8008 | 0.006804 | 0.32922 | 0.00224 | 48.3857 | 1.2101 | 19.3696 | 23.44 | 16.006 | 21.1534 | 3.9848 | 23.4422 | 74.9351 | 54.9839 | 74.1408 | 49.594
2012-10-31 02:02 | 25.8734 | 96.152 | 76.1862 | 95.3314 | 70.7888 | 57.8198 | 0.006814 | 0.32923 | 0.002243 | 48.3167 | 1.2101 | 19.3697 | 23.4401 | 16.0061 | 21.2091 | 3.9861 | 23.4423 | 74.9429 | 54.9771 | 74.1223 | 49.5797
2012-10-31 02:02 | 25.8667 | 96.2134 | 76.2176 | 95.3549 | 70.8433 | 57.8279 | 0.006807 | 0.3293 | 0.002242 | 48.3771 | 1.2102 | 19.37 | 23.4413 | 16.0059 | 21.1462 | 3.9867 | 23.4435 | 75.0672 | 55.0714 | 74.2087 | 49.6971
2012-10-31 02:02 | 25.8674 | 96.2481 | 76.1992 | 95.4464 | 70.9206 | 57.8216 | 0.00681 | 0.32926 | 0.002242 | 48.3493 | 1.2101 | 19.3692 | 23.4388 | 16.0062 | 21.175 | 3.9862 | 23.441 | 75.0731 | 55.0242 | 74.2714 | 49.7456
2012-10-31 02:02 | 25.8757 | 96.2489 | 76.2457 | 95.4396 | 70.9786 | 57.8447 | 0.00682 | 0.32933 | 0.002246 | 48.289 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4383 | 16.0061 | 21.1592 | 3.9878 | 23.4405 | 75.0897 | 55.0865 | 74.2804 | 49.8194
2012-10-31 02:02 | 25.8719 | 96.3396 | 76.2838 | 95.4963 | 71.0514 | 57.8418 | 0.006801 | 0.32926 | 0.002239 | 48.4133 | 1.2101 | 19.3688 | 23.438 | 16.006 | 21.1554 | 3.9876 | 23.4403 | 75.1842 | 55.1284 | 74.3409 | 49.896
2012-10-31 02:02 | 25.8757 | 96.3245 | 76.3448 | 95.5417 | 71.0896 | 57.8308 | 0.00681 | 0.32923 | 0.002242 | 48.3451 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4395 | 16.006 | 21.1793 | 3.9869 | 23.4417 | 75.1452 | 55.1655 | 74.3624 | 49.9103
2012-10-31 02:02 | 25.8749 | 96.3502 | 76.3592 | 95.5522 | 71.1156 | 57.8545 | 0.006801 | 0.32929 | 0.002239 | 48.4176 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4406 | 16.0061 | 21.1423 | 3.9885 | 23.4428 | 75.2079 | 55.2169 | 74.4099 | 49.9733
2012-10-31 02:02 | 25.8727 | 96.416 | 76.4028 | 95.5954 | 71.0866 | 57.8383 | 0.006817 | 0.32927 | 0.002245 | 48.3019 | 1.2101 | 19.3698 | 23.4403 | 16.0062 | 21.1722 | 3.9874 | 23.4425 | 75.2438 | 55.2306 | 74.4232 | 49.9144
2012-10-31 02:02 | 25.8794 | 96.4832 | 76.4323 | 95.6437 | 71.0818 | 57.8487 | 0.006817 | 0.3293 | 0.002245 | 48.3061 | 1.2102 | 19.37 | 23.4408 | 16.0062 | 21.1749 | 3.9881 | 23.4431 | 75.3083 | 55.2574 | 74.4688 | 49.9069
2012-10-31 02:02 | 25.8787 | 96.5052 | 76.4583 | 95.6506 | 71.0696 | 57.8666 | 0.00681 | 0.32935 | 0.002243 | 48.3621 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4394 | 16.0062 | 21.122 | 3.9893 | 23.4416 | 75.3832 | 55.3363 | 74.5286 | 49.9476
2012-10-31 02:02 | 25.8824 | 96.5127 | 76.4811 | 95.7186 | 71.0312 | 57.862 | 0.00682 | 0.32925 | 0.002245 | 48.2764 | 1.2101 | 19.3697 | 23.4401 | 16.0061 | 21.19 | 3.989 | 23.4424 | 75.3227 | 55.2911 | 74.5286 | 49.8412
2012-10-31 02:02 | 25.8854 | 96.5649 | 76.507 | 95.7745 | 71.1223 | 57.8672 | 0.006814 | 0.32926 | 0.002244 | 48.321 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4405 | 16.0059 | 21.197 | 3.9894 | 23.4427 | 75.3679 | 55.31 | 74.5775 | 49.9253
2012-10-31 02:02 | 25.8921 | 96.6207 | 76.5441 | 95.819 | 71.2552 | 57.8713 | 0.00682 | 0.32937 | 0.002246 | 48.2955 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4424 | 16.0061 | 21.2358 | 3.9896 | 23.4446 | 75.3849 | 55.3083 | 74.5832 | 50.0194
2012-10-31 02:02 | 25.8839 | 96.6428 | 76.5436 | 95.8259 | 71.3006 | 57.8689 | 0.006814 | 0.32927 | 0.002244 | 48.3232 | 1.2102 | 19.3702 | 23.4413 | 16.0061 | 21.2397 | 3.9895 | 23.4436 | 75.4031 | 55.3039 | 74.5862 | 50.0609
2012-10-31 02:02 | 25.8854 | 96.6859 | 76.6099 | 95.8804 | 71.3174 | 57.8846 | 0.006801 | 0.32933 | 0.00224 | 48.4239 | 1.21 | 19.368 | 23.4357 | 16.0063 | 21.2131 | 3.9906 | 23.4379 | 75.4728 | 55.3968 | 74.6673 | 50.1043
2012-10-31 02:02 | 25.8817 | 96.7087 | 76.6595 | 95.9448 | 71.3022 | 57.8759 | 0.006814 | 0.32925 | 0.002243 | 48.3189 | 1.21 | 19.3672 | 23.434 | 16.0061 | 21.2334 | 3.99 | 23.4363 | 75.4753 | 55.4261 | 74.7114 | 50.0688
2012-10-31 02:02 | 25.8802 | 96.745 | 76.6656 | 95.9697 | 71.3007 | 57.8666 | 0.00682 | 0.32929 | 0.002246 | 48.2827 | 1.21 | 19.3675 | 23.4348 | 16.0061 | 21.2199 | 3.9893 | 23.4371 | 75.5251 | 55.4457 | 74.7498 | 50.0808
2012-10-31 02:03 | 25.8809 | 96.7759 | 76.6892 | 95.978 | 71.3129 | 57.8869 | 0.00682 | 0.32936 | 0.002246 | 48.2933 | 1.2101 | 19.3691 | 23.4388 | 16.006 | 21.2487 | 3.9907 | 23.4411 | 75.5272 | 55.4405 | 74.7293 | 50.0642
2012-10-31 02:03 | 25.8817 | 96.8372 | 76.7472 | 96.0242 | 71.4132 | 57.8909 | 0.00681 | 0.32926 | 0.002242 | 48.3493 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4383 | 16.0061 | 21.2696 | 3.991 | 23.4405 | 75.5676 | 55.4776 | 74.7546 | 50.1436
2012-10-31 02:03 | 25.8817 | 96.8524 | 76.7434 | 96.0771 | 71.3673 | 57.8984 | 0.006814 | 0.32932 | 0.002244 | 48.3295 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4408 | 16.0061 | 21.3057 | 3.9915 | 23.443 | 75.5467 | 55.4377 | 74.7714 | 50.0616
2012-10-31 02:03 | 25.8906 | 96.8991 | 76.8171 | 96.0974 | 71.5062 | 57.8978 | 0.006814 | 0.32925 | 0.002243 | 48.3189 | 1.2102 | 19.37 | 23.4409 | 16.0061 | 21.3306 | 3.9915 | 23.4431 | 75.5685 | 55.4865 | 74.7668 | 50.1756
2012-10-31 02:03 | 25.8944 | 96.9596 | 76.8552 | 96.1882 | 71.5177 | 57.903 | 0.00681 | 0.32925 | 0.002242 | 48.3473 | 1.2102 | 19.37 | 23.4409 | 16.006 | 21.3425 | 3.9918 | 23.4431 | 75.6171 | 55.5127 | 74.8457 | 50.1752
2012-10-31 02:03 | 25.8989 | 96.9906 | 76.8635 | 96.1775 | 71.5184 | 57.9048 | 0.006804 | 0.32926 | 0.00224 | 48.392 | 1.2102 | 19.3701 | 23.4415 | 16.0058 | 21.4313 | 3.992 | 23.4437 | 75.5593 | 55.4322 | 74.7462 | 50.0871
2012-10-31 02:03 | 25.8989 | 97.0132 | 76.8635 | 96.2267 | 71.5872 | 57.91 | 0.00681 | 0.32929 | 0.002242 | 48.3536 | 1.2102 | 19.3705 | 23.4422 | 16.0059 | 21.4714 | 3.9923 | 23.4445 | 75.5418 | 55.3921 | 74.7553 | 50.1158
2012-10-31 02:03 | 25.9019 | 97.0805 | 76.9389 | 96.2259 | 71.6132 | 57.9158 | 0.006804 | 0.32923 | 0.00224 | 48.3877 | 1.2102 | 19.3695 | 23.4402 | 16.0058 | 21.4343 | 3.9927 | 23.4424 | 75.6462 | 55.5046 | 74.7916 | 50.1789
2012-10-31 02:03 | 25.9108 | 97.1499 | 76.9211 | 96.2878 | 71.5876 | 57.9123 | 0.006814 | 0.32927 | 0.002244 | 48.3232 | 1.21 | 19.3678 | 23.4353 | 16.0063 | 21.4753 | 3.9925 | 23.4375 | 75.6746 | 55.4458 | 74.8125 | 50.1123
2012-10-31 02:03 | 25.9026 | 97.1115 | 76.9929 | 96.3438 | 71.5794 | 57.9187 | 0.006823 | 0.3292 | 0.002246 | 48.2487 | 1.2099 | 19.3664 | 23.432 | 16.0061 | 21.4029 | 3.9929 | 23.4343 | 75.7086 | 55.59 | 74.9409 | 50.1765
2012-10-31 02:03 | 25.9071 | 97.15 | 76.9974 | 96.3332 | 71.6757 | 57.9244 | 0.00682 | 0.32932 | 0.002246 | 48.2869 | 1.2101 | 19.3683 | 23.4368 | 16.0061 | 21.4916 | 3.9933 | 23.439 | 75.6584 | 55.5058 | 74.8416 | 50.1841
2012-10-31 02:03 | 25.9034 | 97.1955 | 77.0547 | 96.3938 | 71.5879 | 57.9325 | 0.006801 | 0.32926 | 0.002239 | 48.4133 | 1.21 | 19.3677 | 23.4353 | 16.006 | 21.4277 | 3.9939 | 23.4375 | 75.7678 | 55.627 | 74.9661 | 50.1602
2012-10-31 02:03 | 25.9116 | 97.2301 | 77.0438 | 96.4209 | 71.6496 | 57.9244 | 0.006829 | 0.32933 | 0.002249 | 48.2254 | 1.2101 | 19.3684 | 23.437 | 16.006 | 21.5082 | 3.9933 | 23.4393 | 75.7219 | 55.5356 | 74.9127 | 50.1414
2012-10-31 02:03 | 25.9138 | 97.2399 | 77.1261 | 96.4912 | 71.7283 | 57.9423 | 0.006817 | 0.32935 | 0.002245 | 48.3125 | 1.2101 | 19.3691 | 23.439 | 16.0059 | 21.5144 | 3.9945 | 23.4413 | 75.7255 | 55.6117 | 74.9768 | 50.2139
2012-10-31 02:03 | 25.9123 | 97.2649 | 77.1207 | 96.5048 | 71.6924 | 57.9366 | 0.00682 | 0.32933 | 0.002246 | 48.289 | 1.2102 | 19.37 | 23.4412 | 16.0059 | 21.5129 | 3.9941 | 23.4435 | 75.752 | 55.6078 | 74.9919 | 50.1795
2012-10-31 02:03 | 25.9258 | 97.3389 | 77.1762 | 96.541 | 71.8245 | 57.9481 | 0.006801 | 0.32937 | 0.00224 | 48.4304 | 1.2102 | 19.3708 | 23.443 | 16.0059 | 21.5504 | 3.9949 | 23.4452 | 75.7885 | 55.6258 | 74.9906 | 50.2741
2012-10-31 02:03 | 25.9206 | 97.4168 | 77.2052 | 96.5585 | 71.8575 | 57.9302 | 0.00681 | 0.32937 | 0.002243 | 48.3664 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4398 | 16.0059 | 21.5252 | 3.9937 | 23.442 | 75.8916 | 55.68 | 75.0333 | 50.3323
2012-10-31 02:03 | 25.9266 | 97.4493 | 77.257 | 96.6023 | 71.8444 | 57.951 | 0.006817 | 0.32935 | 0.002245 | 48.3125 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4408 | 16.006 | 21.5673 | 3.9951 | 23.443 | 75.882 | 55.6897 | 75.035 | 50.2771
2012-10-31 02:03 | 25.9168 | 97.4433 | 77.251 | 96.6492 | 71.8231 | 57.9551 | 0.00682 | 0.32935 | 0.002246 | 48.2912 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4411 | 16.0058 | 21.5936 | 3.9954 | 23.4434 | 75.8497 | 55.6574 | 75.0556 | 50.2295
2012-10-31 02:03 | 25.9273 | 97.5067 | 77.2805 | 96.7391 | 71.826 | 57.9585 | 0.006814 | 0.32939 | 0.002244 | 48.34 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4394 | 16.006 | 21.6402 | 3.9957 | 23.4417 | 75.8665 | 55.6403 | 75.0989 | 50.1858
2012-10-31 02:03 | 25.9273 | 97.5105 | 77.2805 | 96.7278 | 71.8948 | 57.9591 | 0.006814 | 0.32932 | 0.002244 | 48.3295 | 1.2101 | 19.3695 | 23.4399 | 16.0059 | 21.564 | 3.9957 | 23.4422 | 75.9465 | 55.7165 | 75.1638 | 50.3308
2012-10-31 02:03 | 25.9228 | 97.5249 | 77.337 | 96.7573 | 71.9171 | 57.9678 | 0.006807 | 0.32932 | 0.002242 | 48.3792 | 1.2101 | 19.3696 | 23.44 | 16.006 | 21.5595 | 3.9963 | 23.4423 | 75.9654 | 55.7775 | 75.1978 | 50.3576
2012-10-31 02:03 | 25.9273 | 97.5899 | 77.3529 | 96.811 | 72.0287 | 57.9689 | 0.006814 | 0.32933 | 0.002244 | 48.3315 | 1.2101 | 19.3696 | 23.4398 | 16.0061 | 21.576 | 3.9964 | 23.4421 | 76.0139 | 55.7769 | 75.235 | 50.4527
2012-10-31 02:03 | 25.9288 | 97.6406 | 77.442 | 96.8352 | 72.0378 | 57.9707 | 0.006817 | 0.32936 | 0.002245 | 48.3145 | 1.2102 | 19.3696 | 23.4401 | 16.0059 | 21.5936 | 3.9965 | 23.4424 | 76.047 | 55.8484 | 75.2416 | 50.4442
2012-10-31 02:03 | 25.9318 | 97.6247 | 77.445 | 96.9025 | 72.0944 | 57.9701 | 0.006795 | 0.32933 | 0.002238 | 48.4667 | 1.2102 | 19.3694 | 23.44 | 16.0057 | 21.6006 | 3.9965 | 23.4422 | 76.0241 | 55.8444 | 75.3019 | 50.4938
2012-10-31 02:03 | 25.937 | 97.6752 | 77.4845 | 96.885 | 72.069 | 57.9603 | 0.006823 | 0.32935 | 0.002247 | 48.27 | 1.2101 | 19.3693 | 23.4395 | 16.0058 | 21.6379 | 3.9958 | 23.4418 | 76.0373 | 55.8466 | 75.2471 | 50.4311
2012-10-31 02:03 | 25.934 | 97.7138 | 77.512 | 96.9689 | 72.1119 | 57.9857 | 0.006814 | 0.32939 | 0.002244 | 48.34 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4421 | 16.0059 | 21.6349 | 3.9975 | 23.4444 | 76.0789 | 55.8771 | 75.334 | 50.477
2012-10-31 02:03 | 25.9408 | 97.7358 | 77.5607 | 96.972 | 72.2219 | 57.9822 | 0.00681 | 0.32935 | 0.002243 | 48.3621 | 1.2102 | 19.3706 | 23.4427 | 16.0058 | 21.6537 | 3.9973 | 23.4449 | 76.0821 | 55.907 | 75.3183 | 50.5682
2012-10-31 02:04 | 25.9348 | 97.7751 | 77.5509 | 97 | 72.1891 | 57.9776 | 0.006807 | 0.32935 | 0.002242 | 48.3834 | 1.2102 | 19.3698 | 23.4405 | 16.006 | 21.6437 | 3.997 | 23.4428 | 76.1314 | 55.9072 | 75.3563 | 50.5454
2012-10-31 02:04 | 25.9415 | 97.8839 | 77.6109 | 97.0369 | 72.2111 | 57.9788 | 0.006807 | 0.32927 | 0.002241 | 48.3729 | 1.2102 | 19.3695 | 23.4402 | 16.0057 | 21.6584 | 3.9971 | 23.4424 | 76.2255 | 55.9525 | 75.3785 | 50.5527
2012-10-31 02:04 | 25.9393 | 97.8552 | 77.6544 | 97.0763 | 72.2701 | 57.9984 | 0.006814 | 0.32923 | 0.002243 | 48.3167 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4397 | 16.0059 | 21.6642 | 3.9984 | 23.442 | 76.191 | 55.9902 | 75.4121 | 50.6059
2012-10-31 02:04 | 25.9378 | 97.8802 | 77.6834 | 97.1202 | 72.2533 | 57.9903 | 0.00681 | 0.3293 | 0.002243 | 48.3558 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4404 | 16.0059 | 21.6467 | 3.9979 | 23.4427 | 76.2335 | 56.0367 | 75.4735 | 50.6066
2012-10-31 02:04 | 25.9325 | 97.8825 | 77.7009 | 97.1603 | 72.2327 | 58.0007 | 0.006804 | 0.32935 | 0.002241 | 48.4048 | 1.21 | 19.3676 | 23.4354 | 16.0059 | 21.6855 | 3.9986 | 23.4376 | 76.197 | 56.0154 | 75.4748 | 50.5472
2012-10-31 02:04 | 25.94 | 97.9429 | 77.7237 | 97.2207 | 72.2517 | 58.0105 | 0.006804 | 0.32937 | 0.002241 | 48.409 | 1.21 | 19.3673 | 23.4347 | 16.0058 | 21.6729 | 3.9992 | 23.4369 | 76.27 | 56.0508 | 75.5478 | 50.5788
2012-10-31 02:04 | 25.937 | 97.9966 | 77.6978 | 97.2026 | 72.2831 | 58.0053 | 0.00681 | 0.32935 | 0.002243 | 48.3621 | 1.21 | 19.3675 | 23.4351 | 16.006 | 21.698 | 3.9989 | 23.4373 | 76.2986 | 55.9998 | 75.5046 | 50.5851
2012-10-31 02:04 | 25.9348 | 97.9793 | 77.7604 | 97.2571 | 72.3535 | 58.0059 | 0.006795 | 0.3293 | 0.002238 | 48.4625 | 1.21 | 19.3667 | 23.4334 | 16.0058 | 21.6798 | 3.9989 | 23.4356 | 76.2995 | 56.0806 | 75.5773 | 50.6737
2012-10-31 02:04 | 25.943 | 98.0215 | 77.7914 | 97.2615 | 72.4038 | 58.0198 | 0.006817 | 0.32937 | 0.002245 | 48.3167 | 1.21 | 19.3666 | 23.4329 | 16.006 | 21.708 | 3.9999 | 23.4351 | 76.3135 | 56.0834 | 75.5535 | 50.6958
2012-10-31 02:04 | 25.9385 | 98.1002 | 77.8212 | 97.31 | 72.3572 | 58.0204 | 0.006829 | 0.32933 | 0.002249 | 48.2254 | 1.21 | 19.3677 | 23.4356 | 16.0059 | 21.6955 | 3.9999 | 23.4379 | 76.4047 | 56.1257 | 75.6145 | 50.6617
2012-10-31 02:04 | 25.9318 | 98.0897 | 77.8335 | 97.273 | 72.362 | 58.025 | 0.006804 | 0.32936 | 0.002241 | 48.4068 | 1.2101 | 19.3687 | 23.4381 | 16.0059 | 21.6647 | 4.0002 | 23.4404 | 76.425 | 56.1688 | 75.6083 | 50.6973
2012-10-31 02:04 | 25.9408 | 98.1252 | 77.873 | 97.369 | 72.4398 | 58.0198 | 0.006823 | 0.32935 | 0.002247 | 48.27 | 1.2101 | 19.3684 | 23.4372 | 16.0059 | 21.6978 | 3.9999 | 23.4395 | 76.4274 | 56.1752 | 75.6712 | 50.742
2012-10-31 02:04 | 25.946 | 98.1644 | 77.9125 | 97.3893 | 72.468 | 58.0204 | 0.006807 | 0.32936 | 0.002242 | 48.3855 | 1.2101 | 19.3692 | 23.4393 | 16.0059 | 21.7231 | 3.9999 | 23.4416 | 76.4413 | 56.1894 | 75.6662 | 50.7449
2012-10-31 02:04 | 25.9468 | 98.1728 | 77.8828 | 97.3825 | 72.4993 | 58.0256 | 0.006807 | 0.32939 | 0.002242 | 48.3897 | 1.2101 | 19.3692 | 23.4395 | 16.0057 | 21.7239 | 4.0003 | 23.4418 | 76.4489 | 56.1589 | 75.6586 | 50.7754
2012-10-31 02:04 | 25.9453 | 98.2431 | 77.9385 | 97.4605 | 72.517 | 58.0256 | 0.006823 | 0.32935 | 0.002247 | 48.27 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4377 | 16.0059 | 21.7344 | 4.0003 | 23.44 | 76.5087 | 56.2041 | 75.7261 | 50.7826
2012-10-31 02:04 | 25.9505 | 98.2294 | 77.9589 | 97.5035 | 72.5489 | 58.0331 | 0.006804 | 0.32932 | 0.002241 | 48.4005 | 1.2101 | 19.3691 | 23.4388 | 16.006 | 21.7957 | 4.0008 | 23.441 | 76.4337 | 56.1632 | 75.7078 | 50.7532
2012-10-31 02:04 | 25.9528 | 98.2544 | 77.9688 | 97.5133 | 72.5397 | 58.0423 | 0.006814 | 0.32933 | 0.002244 | 48.3315 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4377 | 16.0059 | 21.8021 | 4.0014 | 23.44 | 76.4523 | 56.1667 | 75.7112 | 50.7376
2012-10-31 02:04 | 25.9625 | 98.3095 | 78.0623 | 97.5344 | 72.6068 | 58.0435 | 0.00681 | 0.32945 | 0.002244 | 48.3769 | 1.21 | 19.3678 | 23.436 | 16.0058 | 21.7757 | 4.0015 | 23.4382 | 76.5338 | 56.2866 | 75.7587 | 50.8311
2012-10-31 02:04 | 25.9542 | 98.3201 | 78.0273 | 97.6433 | 72.6367 | 58.04 | 0.006817 | 0.32936 | 0.002245 | 48.3145 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4381 | 16.0057 | 21.7553 | 4.0013 | 23.4404 | 76.5648 | 56.272 | 75.888 | 50.8814
2012-10-31 02:04 | 25.9542 | 98.3503 | 78.0464 | 97.5979 | 72.6902 | 58.0562 | 0.006807 | 0.32935 | 0.002242 | 48.3834 | 1.2101 | 19.3694 | 23.4397 | 16.0058 | 21.7794 | 4.0024 | 23.442 | 76.5709 | 56.267 | 75.8185 | 50.9108
2012-10-31 02:04 | 25.9513 | 98.3852 | 78.0854 | 97.6064 | 72.6606 | 58.0545 | 0.00682 | 0.32937 | 0.002246 | 48.2955 | 1.2102 | 19.37 | 23.4414 | 16.0058 | 21.7845 | 4.0023 | 23.4437 | 76.6007 | 56.3009 | 75.8219 | 50.8761
2012-10-31 02:04 | 25.9625 | 98.4532 | 78.1422 | 97.6818 | 72.7062 | 58.0545 | 0.00681 | 0.32936 | 0.002243 | 48.3642 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4378 | 16.0058 | 21.7556 | 4.0023 | 23.4401 | 76.6976 | 56.3866 | 75.9262 | 50.9506
2012-10-31 02:04 | 25.9617 | 98.5128 | 78.1605 | 97.6962 | 72.7092 | 58.0365 | 0.006807 | 0.32942 | 0.002242 | 48.394 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4382 | 16.0061 | 21.7668 | 4.001 | 23.4404 | 76.746 | 56.3937 | 75.9294 | 50.9424
2012-10-31 02:04 | 25.9677 | 98.5188 | 78.1665 | 97.74 | 72.7878 | 58.0446 | 0.006814 | 0.32937 | 0.002244 | 48.338 | 1.2102 | 19.3696 | 23.4403 | 16.0058 | 21.7608 | 4.0016 | 23.4425 | 76.758 | 56.4057 | 75.9792 | 51.027
2012-10-31 02:04 | 25.961 | 98.5084 | 78.2017 | 97.7786 | 72.7582 | 58.0423 | 0.00681 | 0.32937 | 0.002243 | 48.3664 | 1.2102 | 19.3696 | 23.4403 | 16.0058 | 21.7862 | 4.0014 | 23.4425 | 76.7222 | 56.4155 | 75.9924 | 50.972
2012-10-31 02:04 | 25.9647 | 98.565 | 78.2549 | 97.7861 | 72.8116 | 58.0441 | 0.006829 | 0.32933 | 0.002249 | 48.2254 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4419 | 16.0059 | 21.7418 | 4.0016 | 23.4441 | 76.8232 | 56.5131 | 76.0443 | 51.0698
2012-10-31 02:04 | 25.9737 | 98.6383 | 78.2905 | 97.8292 | 72.8473 | 58.0348 | 0.006801 | 0.32939 | 0.00224 | 48.4324 | 1.2101 | 19.3685 | 23.4377 | 16.0058 | 21.7628 | 4.0009 | 23.4399 | 76.8755 | 56.5277 | 76.0664 | 51.0845
2012-10-31 02:04 | 25.9655 | 98.6225 | 78.309 | 97.8777 | 72.9996 | 58.051 | 0.006817 | 0.32945 | 0.002246 | 48.3273 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4377 | 16.0061 | 21.7185 | 4.002 | 23.4399 | 76.904 | 56.5905 | 76.1592 | 51.2811
2012-10-31 02:04 | 25.97 | 98.6686 | 78.3477 | 97.8708 | 73.027 | 58.0614 | 0.006788 | 0.32937 | 0.002236 | 48.5231 | 1.2101 | 19.3684 | 23.437 | 16.0061 | 21.7471 | 4.0028 | 23.4393 | 76.9215 | 56.6006 | 76.1237 | 51.2799
2012-10-31 02:05 | 25.9737 | 98.7177 | 78.4048 | 97.9123 | 72.9734 | 58.0597 | 0.00681 | 0.32937 | 0.002243 | 48.3664 | 1.2101 | 19.3688 | 23.4382 | 16.0059 | 21.7387 | 4.0026 | 23.4405 | 76.979 | 56.6661 | 76.1736 | 51.2347
2012-10-31 02:05 | 25.9767 | 98.7282 | 78.4344 | 97.9267 | 72.858 | 58.0602 | 0.006817 | 0.32933 | 0.002245 | 48.3103 | 1.2102 | 19.3703 | 23.4421 | 16.0057 | 21.7177 | 4.0027 | 23.4443 | 77.0105 | 56.7167 | 76.209 | 51.1403
2012-10-31 02:05 | 25.9782 | 98.7373 | 78.4131 | 97.9811 | 72.913 | 58.0834 | 0.00682 | 0.3294 | 0.002247 | 48.2997 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4424 | 16.0057 | 21.7312 | 4.0043 | 23.4447 | 77.0061 | 56.6819 | 76.2499 | 51.1818
2012-10-31 02:05 | 25.9797 | 98.7653 | 78.445 | 98.0204 | 72.9794 | 58.0799 | 0.00682 | 0.32942 | 0.002247 | 48.3018 | 1.2102 | 19.3705 | 23.4425 | 16.0059 | 21.7327 | 4.004 | 23.4447 | 77.0326 | 56.7123 | 76.2877 | 51.2467
2012-10-31 02:05 | 25.9767 | 98.7925 | 78.4839 | 98.0363 | 73.0185 | 58.0747 | 0.00682 | 0.32935 | 0.002246 | 48.2912 | 1.2102 | 19.3703 | 23.442 | 16.0058 | 21.7818 | 4.0037 | 23.4443 | 77.0107 | 56.7021 | 76.2545 | 51.2367
2012-10-31 02:05 | 25.9819 | 98.8204 | 78.531 | 98.0529 | 73.0542 | 58.077 | 0.006807 | 0.32942 | 0.002242 | 48.394 | 1.2102 | 19.3704 | 23.4424 | 16.0057 | 21.8271 | 4.0038 | 23.4447 | 76.9933 | 56.7039 | 76.2258 | 51.2271
2012-10-31 02:05 | 25.9797 | 98.856 | 78.5478 | 98.0507 | 73.0406 | 58.0735 | 0.006804 | 0.32936 | 0.002241 | 48.4068 | 1.2103 | 19.3708 | 23.4436 | 16.0056 | 21.857 | 4.0036 | 23.4458 | 76.999 | 56.6908 | 76.1937 | 51.1836
2012-10-31 02:05 | 25.9902 | 98.9119 | 78.5583 | 98.0952 | 73.0587 | 58.0764 | 0.006804 | 0.32939 | 0.002241 | 48.4111 | 1.2103 | 19.3715 | 23.4453 | 16.0056 | 21.8395 | 4.0038 | 23.4476 | 77.0724 | 56.7188 | 76.2557 | 51.2192
2012-10-31 02:05 | 25.9797 | 98.89 | 78.6087 | 98.1036 | 73.0711 | 58.0747 | 0.00681 | 0.32936 | 0.002243 | 48.3642 | 1.2103 | 19.3718 | 23.446 | 16.0056 | 21.841 | 4.0037 | 23.4482 | 77.049 | 56.7677 | 76.2626 | 51.2301
2012-10-31 02:05 | 25.9819 | 98.9414 | 78.569 | 98.1625 | 73.1077 | 58.0915 | 0.006814 | 0.32942 | 0.002245 | 48.3443 | 1.2103 | 19.3718 | 23.4459 | 16.0057 | 21.8632 | 4.0048 | 23.4481 | 77.0782 | 56.7058 | 76.2993 | 51.2445
2012-10-31 02:05 | 25.9819 | 98.9641 | 78.5957 | 98.2155 | 73.1154 | 58.0839 | 0.006795 | 0.3294 | 0.002238 | 48.4774 | 1.2102 | 19.3701 | 23.4418 | 16.0056 | 21.8873 | 4.0043 | 23.444 | 77.0768 | 56.7084 | 76.3282 | 51.2281
2012-10-31 02:05 | 25.9819 | 98.9754 | 78.6261 | 98.223 | 73.123 | 58.0961 | 0.006807 | 0.32943 | 0.002242 | 48.3962 | 1.2101 | 19.3686 | 23.438 | 16.0057 | 21.8913 | 4.0051 | 23.4403 | 77.0841 | 56.7348 | 76.3317 | 51.2317
2012-10-31 02:05 | 25.9812 | 99.0012 | 78.6483 | 98.2223 | 73.1796 | 58.0943 | 0.006814 | 0.3294 | 0.002245 | 48.3422 | 1.2101 | 19.3684 | 23.4376 | 16.0057 | 21.8866 | 4.005 | 23.4398 | 77.1146 | 56.7617 | 76.3357 | 51.293
2012-10-31 02:05 | 25.9849 | 99.0654 | 78.7053 | 98.2638 | 73.2445 | 58.0972 | 0.006829 | 0.32942 | 0.00225 | 48.2381 | 1.2101 | 19.3686 | 23.4382 | 16.0057 | 21.8742 | 4.0052 | 23.4405 | 77.1912 | 56.8311 | 76.3896 | 51.3703
2012-10-31 02:05 | 25.9842 | 99.1025 | 78.6703 | 98.2934 | 73.11 | 58.1157 | 0.00681 | 0.32942 | 0.002243 | 48.3727 | 1.2102 | 19.3693 | 23.44 | 16.0056 | 21.9056 | 4.0065 | 23.4422 | 77.1969 | 56.7647 | 76.3878 | 51.2044
2012-10-31 02:05 | 25.9849 | 99.1145 | 78.7167 | 98.3357 | 73.1871 | 58.1198 | 0.006804 | 0.32935 | 0.002241 | 48.4048 | 1.2101 | 19.3691 | 23.4392 | 16.0057 | 21.9023 | 4.0068 | 23.4414 | 77.2122 | 56.8144 | 76.4334 | 51.2848
2012-10-31 02:05 | 25.9834 | 99.1432 | 78.7533 | 98.372 | 73.2544 | 58.1215 | 0.006817 | 0.32942 | 0.002246 | 48.323 | 1.2101 | 19.3689 | 23.4388 | 16.0056 | 21.8607 | 4.0069 | 23.4411 | 77.2825 | 56.8926 | 76.5113 | 51.3937
2012-10-31 02:05 | 25.9902 | 99.2068 | 78.7639 | 98.3863 | 73.3338 | 58.1238 | 0.006823 | 0.3294 | 0.002248 | 48.2785 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4413 | 16.0056 | 21.8996 | 4.0071 | 23.4436 | 77.3072 | 56.8643 | 76.4867 | 51.4342
2012-10-31 02:06 | 25.9939 | 99.5583 | 79.0987 | 98.7719 | 73.6087 | 58.1469 | 0.006814 | 0.3294 | 0.002245 | 48.3422 | 1.2103 | 19.371 | 23.4442 | 16.0055 | 21.9394 | 4.0086 | 23.4464 | 77.6189 | 57.1593 | 76.8325 | 51.6693
2012-10-31 02:06 | 26.0081 | 99.8863 | 79.4287 | 99.1075 | 73.8941 | 58.1793 | 0.006798 | 0.32943 | 0.002239 | 48.4603 | 1.2101 | 19.3687 | 23.4385 | 16.0057 | 22.0137 | 4.0109 | 23.4407 | 77.8726 | 57.415 | 77.0938 | 51.8804
2012-10-31 02:06 | 26.0171 | 99.9444 | 79.4606 | 99.1354 | 73.9107 | 58.188 | 0.006804 | 0.32942 | 0.002241 | 48.4153 | 1.2102 | 19.3692 | 23.44 | 16.0054 | 22.0387 | 4.0115 | 23.4422 | 77.9057 | 57.4219 | 77.0967 | 51.872
2012-10-31 02:06 | 26.0149 | 100.0329 | 79.4241 | 99.1823 | 73.962 | 58.1891 | 0.00682 | 0.32948 | 0.002247 | 48.3103 | 1.2102 | 19.3694 | 23.4403 | 16.0056 | 21.9804 | 4.0116 | 23.4425 | 78.0525 | 57.4437 | 77.2019 | 51.9816
2012-10-31 02:06 | 26.0231 | 99.9807 | 79.516 | 99.2245 | 73.9588 | 58.1822 | 0.006814 | 0.3295 | 0.002245 | 48.3571 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4412 | 16.0055 | 21.9806 | 4.0111 | 23.4434 | 78.0001 | 57.5354 | 77.2439 | 51.9782
2012-10-31 02:06 | 26.0111 | 99.9989 | 79.4546 | 99.1974 | 74.0269 | 58.1989 | 0.006804 | 0.32943 | 0.002241 | 48.4175 | 1.2103 | 19.3706 | 23.4437 | 16.0052 | 21.9967 | 4.0122 | 23.4459 | 78.0022 | 57.4579 | 77.2007 | 52.0302
2012-10-31 02:06 | 26.0238 | 100.0645 | 79.5129 | 99.2555 | 74.0015 | 58.2007 | 0.006791 | 0.32939 | 0.002237 | 48.5038 | 1.2103 | 19.3706 | 23.4435 | 16.0053 | 22.0013 | 4.0124 | 23.4457 | 78.0632 | 57.5116 | 77.2542 | 52.0002
2012-10-31 02:06 | 26.0223 | 100.0781 | 79.5533 | 99.2993 | 74.0191 | 58.2082 | 0.00682 | 0.3295 | 0.002247 | 48.3145 | 1.2103 | 19.3706 | 23.4435 | 16.0053 | 22.0439 | 4.0129 | 23.4457 | 78.0342 | 57.5094 | 77.2554 | 51.9752
2012-10-31 02:06 | 26.0291 | 100.1039 | 79.5411 | 99.3099 | 74.0831 | 58.2024 | 0.006804 | 0.32948 | 0.002242 | 48.4239 | 1.2103 | 19.3711 | 23.4449 | 16.0052 | 21.9585 | 4.0125 | 23.4472 | 78.1454 | 57.5826 | 77.3514 | 52.1246
2012-10-31 02:06 | 26.0298 | 100.1159 | 79.5608 | 99.3484 | 74.0571 | 58.1961 | 0.006801 | 0.32943 | 0.00224 | 48.4389 | 1.2102 | 19.3702 | 23.4426 | 16.0053 | 22.0234 | 4.012 | 23.4449 | 78.0925 | 57.5374 | 77.325 | 52.0337
2012-10-31 02:06 | 26.0246 | 100.1334 | 79.5746 | 99.3319 | 74.0443 | 58.2111 | 0.006823 | 0.3294 | 0.002248 | 48.2785 | 1.2103 | 19.3708 | 23.4442 | 16.0051 | 21.9941 | 4.0131 | 23.4465 | 78.1393 | 57.5805 | 77.3378 | 52.0502
2012-10-31 02:07 | 26.0306 | 100.1772 | 79.6339 | 99.3908 | 74.1686 | 58.2082 | 0.006807 | 0.32943 | 0.002242 | 48.3962 | 1.2103 | 19.3713 | 23.4457 | 16.005 | 22.0162 | 4.0129 | 23.4479 | 78.161 | 57.6177 | 77.3746 | 52.1524
2012-10-31 02:07 | 26.0313 | 100.193 | 79.6232 | 99.3651 | 74.1846 | 58.2151 | 0.006795 | 0.32937 | 0.002238 | 48.4731 | 1.2104 | 19.3719 | 23.4468 | 16.0051 | 21.9768 | 4.0133 | 23.449 | 78.2162 | 57.6464 | 77.3883 | 52.2078
2012-10-31 02:07 | 26.0313 | 100.2006 | 79.6726 | 99.4029 | 74.135 | 58.2215 | 0.006807 | 0.32946 | 0.002243 | 48.4005 | 1.2104 | 19.3724 | 23.4483 | 16.0051 | 21.9968 | 4.0138 | 23.4505 | 78.2038 | 57.6758 | 77.4061 | 52.1382
2012-10-31 02:07 | 26.0336 | 100.2029 | 79.6217 | 99.4014 | 74.1869 | 58.225 | 0.006807 | 0.32948 | 0.002243 | 48.4025 | 1.2103 | 19.3717 | 23.4462 | 16.0052 | 21.9831 | 4.014 | 23.4485 | 78.2198 | 57.6386 | 77.4183 | 52.2038
2012-10-31 02:07 | 26.0328 | 100.2512 | 79.7122 | 99.4686 | 74.1785 | 58.2128 | 0.006817 | 0.32945 | 0.002246 | 48.3273 | 1.2104 | 19.3718 | 23.4467 | 16.0051 | 21.9863 | 4.0132 | 23.4489 | 78.2649 | 57.7259 | 77.4823 | 52.1922
2012-10-31 02:07 | 26.0321 | 100.2505 | 79.7039 | 99.4604 | 74.2083 | 58.2255 | 0.006807 | 0.32945 | 0.002243 | 48.3983 | 1.2103 | 19.3712 | 23.4454 | 16.0051 | 22.0137 | 4.0141 | 23.4476 | 78.2368 | 57.6902 | 77.4467 | 52.1946
2012-10-31 02:07 | 26.0403 | 100.3343 | 79.7881 | 99.5215 | 74.2852 | 58.2244 | 0.006807 | 0.32943 | 0.002242 | 48.3962 | 1.2103 | 19.3715 | 23.446 | 16.005 | 22.0098 | 4.014 | 23.4483 | 78.3245 | 57.7783 | 77.5117 | 52.2754
2012-10-31 02:08 | 26.0687 | 100.65 | 80.0372 | 99.8826 | 74.4854 | 58.2596 | 0.006814 | 0.32946 | 0.002245 | 48.3507 | 1.2102 | 19.37 | 23.4422 | 16.0052 | 22.1144 | 4.0164 | 23.4444 | 78.5356 | 57.9228 | 77.7682 | 52.371
2012-10-31 02:08 | 26.0964 | 100.9575 | 80.3387 | 100.2392 | 74.788 | 58.2903 | 0.006826 | 0.32948 | 0.002249 | 48.2678 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4414 | 16.0052 | 22.1661 | 4.0185 | 23.4436 | 78.7914 | 58.1726 | 78.0731 | 52.6219
2012-10-31 02:08 | 26.0957 | 100.9908 | 80.3723 | 100.2687 | 74.814 | 58.2926 | 0.006801 | 0.32945 | 0.002241 | 48.441 | 1.2102 | 19.3695 | 23.4409 | 16.0052 | 22.1574 | 4.0187 | 23.4431 | 78.8334 | 58.2149 | 78.1113 | 52.6566
2012-10-31 02:08 | 26.0979 | 100.9703 | 80.3783 | 100.2634 | 74.8505 | 58.2879 | 0.006823 | 0.32949 | 0.002248 | 48.2911 | 1.2102 | 19.3699 | 23.4422 | 16.0051 | 22.1957 | 4.0184 | 23.4444 | 78.7746 | 58.1826 | 78.0677 | 52.6548
2012-10-31 02:08 | 26.0979 | 101.0535 | 80.4163 | 100.3239 | 74.82 | 58.2983 | 0.006817 | 0.32946 | 0.002246 | 48.3295 | 1.2103 | 19.3708 | 23.4442 | 16.0052 | 22.1997 | 4.0191 | 23.4464 | 78.8538 | 58.2166 | 78.1242 | 52.6203
2012-10-31 02:08 | 26.0934 | 101.0263 | 80.4232 | 100.2853 | 74.7812 | 58.3007 | 0.006817 | 0.32953 | 0.002246 | 48.34 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4415 | 16.0052 | 22.1832 | 4.0193 | 23.4438 | 78.8431 | 58.24 | 78.1021 | 52.598
2012-10-31 02:08 | 26.1009 | 101.0452 | 80.4535 | 100.3571 | 74.781 | 58.3116 | 0.006817 | 0.32953 | 0.002246 | 48.34 | 1.2102 | 19.3702 | 23.4425 | 16.0053 | 22.1787 | 4.02 | 23.4447 | 78.8665 | 58.2748 | 78.1784 | 52.6023
2012-10-31 02:08 | 26.086 | 101.0454 | 80.4006 | 100.3422 | 74.7318 | 58.3041 | 0.006807 | 0.32953 | 0.002243 | 48.411 | 1.2103 | 19.3703 | 23.443 | 16.0051 | 22.1397 | 4.0195 | 23.4453 | 78.9057 | 58.2609 | 78.2025 | 52.5921
2012-10-31 02:08 | 26.0987 | 101.1186 | 80.4437 | 100.3663 | 74.8055 | 58.307 | 0.006814 | 0.32952 | 0.002245 | 48.3591 | 1.2103 | 19.3702 | 23.4428 | 16.0051 | 22.2085 | 4.0197 | 23.4451 | 78.9101 | 58.2352 | 78.1578 | 52.597
2012-10-31 02:08 | 26.0979 | 101.1594 | 80.4429 | 100.3428 | 74.8582 | 58.3076 | 0.006807 | 0.32952 | 0.002243 | 48.4088 | 1.2103 | 19.3705 | 23.4436 | 16.0051 | 22.1997 | 4.0197 | 23.4458 | 78.9597 | 58.2432 | 78.1431 | 52.6585
2012-10-31 02:08 | 26.0905 | 101.152 | 80.4697 | 100.3959 | 74.8775 | 58.3122 | 0.00682 | 0.32949 | 0.002247 | 48.3123 | 1.2103 | 19.3705 | 23.4435 | 16.0051 | 22.2003 | 4.02 | 23.4458 | 78.9517 | 58.2694 | 78.1956 | 52.6772
2012-10-31 02:08 | 26.0957 | 101.1874 | 80.4331 | 100.4048 | 74.8751 | 58.3157 | 0.006791 | 0.32953 | 0.002238 | 48.5251 | 1.2102 | 19.3688 | 23.4397 | 16.0049 | 22.2296 | 4.0203 | 23.4419 | 78.9578 | 58.2035 | 78.1752 | 52.6455
2012-10-31 02:08 | 26.0897 | 101.189 | 80.4765 | 100.4366 | 74.8729 | 58.314 | 0.00682 | 0.32949 | 0.002247 | 48.3123 | 1.2101 | 19.3682 | 23.4379 | 16.0052 | 22.2035 | 4.0202 | 23.4401 | 78.9855 | 58.273 | 78.2331 | 52.6694
2012-10-31 02:08 | 26.0964 | 101.1843 | 80.4871 | 100.4736 | 75.0131 | 58.3203 | 0.006814 | 0.32948 | 0.002245 | 48.3528 | 1.2101 | 19.3683 | 23.4383 | 16.0051 | 22.1982 | 4.0206 | 23.4405 | 78.9861 | 58.2889 | 78.2754 | 52.8149
2012-10-31 02:08 | 26.0949 | 101.2131 | 80.5464 | 100.491 | 74.9849 | 58.3157 | 0.006823 | 0.32943 | 0.002248 | 48.2827 | 1.2102 | 19.3687 | 23.4394 | 16.005 | 22.1807 | 4.0203 | 23.4417 | 79.0324 | 58.3657 | 78.3103 | 52.8042
2012-10-31 02:08 | 26.1017 | 101.2274 | 80.5912 | 100.5091 | 74.9268 | 58.3168 | 0.006795 | 0.32946 | 0.002239 | 48.4859 | 1.2102 | 19.3691 | 23.4403 | 16.0049 | 22.1915 | 4.0204 | 23.4426 | 79.0359 | 58.3997 | 78.3176 | 52.7353
2012-10-31 02:08 | 26.0882 | 101.1648 | 80.5663 | 100.4427 | 74.9095 | 58.3105 | 0.006826 | 0.32952 | 0.002249 | 48.2741 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4418 | 16.005 | 22.1459 | 4.0199 | 23.444 | 79.0189 | 58.4204 | 78.2968 | 52.7636
2012-10-31 02:08 | 26.0905 | 101.2351 | 80.5306 | 100.4942 | 74.9767 | 58.3145 | 0.006814 | 0.32948 | 0.002245 | 48.3528 | 1.2102 | 19.37 | 23.4424 | 16.0051 | 22.2043 | 4.0202 | 23.4446 | 79.0308 | 58.3263 | 78.2899 | 52.7724
2012-10-31 02:09 | 26.1092 | 101.2916 | 80.6177 | 100.5847 | 74.984 | 58.3307 | 0.006817 | 0.32948 | 0.002246 | 48.3315 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4416 | 16.0051 | 22.2471 | 4.0213 | 23.4439 | 79.0445 | 58.3706 | 78.3376 | 52.7369
2012-10-31 02:09 | 26.1077 | 101.3015 | 80.6086 | 100.5945 | 75.0092 | 58.3382 | 0.006804 | 0.32946 | 0.002242 | 48.4218 | 1.2102 | 19.3695 | 23.4414 | 16.0049 | 22.2295 | 4.0218 | 23.4436 | 79.072 | 58.3791 | 78.365 | 52.7797
2012-10-31 02:09 | 26.1151 | 101.3353 | 80.6122 | 100.5792 | 75.0547 | 58.3353 | 0.006807 | 0.32946 | 0.002243 | 48.4005 | 1.2102 | 19.3694 | 23.4412 | 16.005 | 22.253 | 4.0216 | 23.4434 | 79.0823 | 58.3592 | 78.3262 | 52.8017
2012-10-31 02:09 | 26.1174 | 101.3603 | 80.6411 | 100.6231 | 75.0609 | 58.3122 | 0.00682 | 0.32945 | 0.002247 | 48.306 | 1.2103 | 19.3699 | 23.4425 | 16.0048 | 22.2793 | 4.02 | 23.4447 | 79.081 | 58.3618 | 78.3438 | 52.7816
2012-10-31 02:09 | 26.1166 | 101.3482 | 80.7012 | 100.6375 | 75.0448 | 58.3284 | 0.006823 | 0.32958 | 0.002249 | 48.3038 | 1.2103 | 19.371 | 23.4445 | 16.0052 | 22.2825 | 4.0212 | 23.4467 | 79.0657 | 58.4187 | 78.355 | 52.7623
2012-10-31 02:09 | 26.1211 | 101.4056 | 80.6905 | 100.6646 | 75.1332 | 58.3365 | 0.006826 | 0.32948 | 0.002249 | 48.2678 | 1.2103 | 19.3706 | 23.4439 | 16.005 | 22.279 | 4.0217 | 23.4462 | 79.1266 | 58.4115 | 78.3856 | 52.8542
2012-10-31 02:09 | 26.1219 | 101.3648 | 80.7217 | 100.6276 | 75.1379 | 58.3382 | 0.006826 | 0.32949 | 0.002249 | 48.2699 | 1.2103 | 19.3702 | 23.4431 | 16.0049 | 22.2998 | 4.0218 | 23.4454 | 79.065 | 58.4219 | 78.3278 | 52.8381
2012-10-31 02:09 | 26.1249 | 101.4283 | 80.7399 | 100.6609 | 75.1561 | 58.3348 | 0.006832 | 0.32953 | 0.002251 | 48.2339 | 1.2103 | 19.3709 | 23.4444 | 16.0052 | 22.1946 | 4.0216 | 23.4467 | 79.2337 | 58.5453 | 78.4663 | 52.9615
2012-10-31 02:09 | 26.1204 | 101.4049 | 80.7582 | 100.6866 | 75.06 | 58.3238 | 0.00682 | 0.32952 | 0.002247 | 48.3166 | 1.2103 | 19.3709 | 23.4447 | 16.005 | 22.2663 | 4.0208 | 23.4469 | 79.1386 | 58.4919 | 78.4203 | 52.7937
2012-10-31 02:09 | 26.1286 | 101.4018 | 80.7816 | 100.7024 | 75.0988 | 58.3261 | 0.00681 | 0.3295 | 0.002244 | 48.3855 | 1.2104 | 19.3715 | 23.4464 | 16.0048 | 22.2504 | 4.021 | 23.4486 | 79.1514 | 58.5312 | 78.452 | 52.8484
2012-10-31 02:09 | 26.1241 | 101.4502 | 80.7543 | 100.7054 | 75.1019 | 58.3284 | 0.006823 | 0.32952 | 0.002248 | 48.2953 | 1.2103 | 19.3714 | 23.4458 | 16.005 | 22.2019 | 4.0212 | 23.4481 | 79.2483 | 58.5524 | 78.5035 | 52.9
2012-10-31 02:09 | 26.1286 | 101.4849 | 80.7816 | 100.7364 | 75.1293 | 58.333 | 0.006823 | 0.32952 | 0.002248 | 48.2953 | 1.2104 | 19.3715 | 23.4468 | 16.0046 | 22.2464 | 4.0215 | 23.449 | 79.2385 | 58.5352 | 78.49 | 52.8829
2012-10-31 02:09 | 26.1309 | 101.5061 | 80.822 | 100.7878 | 75.1049 | 58.3417 | 0.006814 | 0.32956 | 0.002246 | 48.3656 | 1.2103 | 19.3708 | 23.4447 | 16.0049 | 22.2728 | 4.0221 | 23.4469 | 79.2333 | 58.5492 | 78.515 | 52.8321
2012-10-31 02:09 | 26.1383 | 101.5778 | 80.7913 | 100.8028 | 75.1733 | 58.3382 | 0.006823 | 0.32956 | 0.002249 | 48.3018 | 1.2103 | 19.3709 | 23.445 | 16.0048 | 22.2201 | 4.0218 | 23.4472 | 79.3577 | 58.5712 | 78.5827 | 52.9532
2012-10-31 02:09 | 26.1406 | 101.5688 | 80.8164 | 100.8165 | 75.1718 | 58.3417 | 0.00681 | 0.32953 | 0.002244 | 48.3897 | 1.2103 | 19.3705 | 23.444 | 16.0049 | 22.2865 | 4.0221 | 23.4462 | 79.2823 | 58.5299 | 78.53 | 52.8853
2012-10-31 02:09 | 26.1383 | 101.5476 | 80.7951 | 100.8406 | 75.2649 | 58.3486 | 0.006814 | 0.32956 | 0.002246 | 48.3656 | 1.2102 | 19.369 | 23.4404 | 16.0047 | 22.2281 | 4.0226 | 23.4426 | 79.3195 | 58.567 | 78.6125 | 53.0368
2012-10-31 02:09 | 26.1316 | 101.5976 | 80.8341 | 100.8528 | 75.2544 | 58.3527 | 0.006814 | 0.32958 | 0.002246 | 48.3676 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4417 | 16.0051 | 22.2695 | 4.0228 | 23.4439 | 79.3281 | 58.5646 | 78.5833 | 52.9849
2012-10-31 02:09 | 26.1369 | 101.5613 | 80.8926 | 100.8846 | 75.3093 | 58.3486 | 0.006817 | 0.32952 | 0.002246 | 48.3378 | 1.2102 | 19.3693 | 23.4412 | 16.0047 | 22.2347 | 4.0226 | 23.4434 | 79.3266 | 58.6579 | 78.6499 | 53.0746
2012-10-31 02:09 | 26.1398 | 101.6058 | 80.8461 | 100.9177 | 75.2168 | 58.3521 | 0.006817 | 0.32946 | 0.002246 | 48.3295 | 1.2101 | 19.3681 | 23.4378 | 16.005 | 22.2536 | 4.0228 | 23.4401 | 79.3522 | 58.5925 | 78.6641 | 52.9632
2012-10-31 02:09 | 26.1503 | 101.6276 | 80.906 | 100.898 | 75.2502 | 58.3596 | 0.006817 | 0.32952 | 0.002246 | 48.3378 | 1.2102 | 19.3691 | 23.4407 | 16.0047 | 22.2802 | 4.0233 | 23.4429 | 79.3474 | 58.6258 | 78.6178 | 52.97
2012-10-31 02:09 | 26.1428 | 101.7033 | 80.9175 | 100.9321 | 75.2809 | 58.3556 | 0.006832 | 0.32952 | 0.002251 | 48.2317 | 1.2102 | 19.3687 | 23.4394 | 16.0049 | 22.2566 | 4.023 | 23.4417 | 79.4467 | 58.6609 | 78.6755 | 53.0243
2012-10-31 02:09 | 26.1458 | 101.676 | 80.9281 | 100.9086 | 75.2953 | 58.3665 | 0.006814 | 0.32952 | 0.002245 | 48.3591 | 1.2101 | 19.3672 | 23.4362 | 16.0047 | 22.2596 | 4.0238 | 23.4384 | 79.4164 | 58.6685 | 78.649 | 53.0357
2012-10-31 02:09 | 26.1503 | 101.6919 | 80.925 | 100.9358 | 75.357 | 58.3665 | 0.00682 | 0.32959 | 0.002248 | 48.3273 | 1.2101 | 19.368 | 23.4375 | 16.0051 | 22.212 | 4.0238 | 23.4398 | 79.4799 | 58.713 | 78.7238 | 53.145
2012-10-31 02:09 | 26.1428 | 101.6579 | 80.9555 | 100.9585 | 75.3762 | 58.3625 | 0.00682 | 0.32949 | 0.002247 | 48.3123 | 1.2102 | 19.3693 | 23.4413 | 16.0047 | 22.2085 | 4.0235 | 23.4435 | 79.4494 | 58.747 | 78.75 | 53.1677
2012-10-31 02:09 | 26.1451 | 101.7207 | 80.9844 | 100.9911 | 75.3709 | 58.3613 | 0.006817 | 0.32956 | 0.002247 | 48.3443 | 1.2102 | 19.3695 | 23.4415 | 16.0049 | 22.2509 | 4.0234 | 23.4438 | 79.4698 | 58.7335 | 78.7402 | 53.12
2012-10-31 02:10 | 26.1526 | 101.7131 | 80.9957 | 101.0061 | 75.3632 | 58.3585 | 0.006807 | 0.32953 | 0.002243 | 48.411 | 1.2102 | 19.3697 | 23.4422 | 16.0047 | 22.2584 | 4.0232 | 23.4444 | 79.4547 | 58.7373 | 78.7477 | 53.1048
2012-10-31 02:10 | 26.1451 | 101.7547 | 80.992 | 101.0516 | 75.3976 | 58.3758 | 0.006814 | 0.32956 | 0.002246 | 48.3656 | 1.2102 | 19.369 | 23.4402 | 16.005 | 22.2669 | 4.0244 | 23.4424 | 79.4878 | 58.7251 | 78.7847 | 53.1307
2012-10-31 02:10 | 26.1578 | 101.8128 | 81.0085 | 101.0756 | 75.3989 | 58.3816 | 0.006807 | 0.32959 | 0.002244 | 48.4196 | 1.2102 | 19.3686 | 23.4394 | 16.0048 | 22.2957 | 4.0248 | 23.4416 | 79.5171 | 58.7128 | 78.7799 | 53.1032
2012-10-31 02:10 | 26.1503 | 101.7637 | 81.0277 | 101.0643 | 75.399 | 58.3758 | 0.006807 | 0.32958 | 0.002243 | 48.4174 | 1.2101 | 19.367 | 23.4355 | 16.0049 | 22.2802 | 4.0244 | 23.4377 | 79.4835 | 58.7475 | 78.7841 | 53.1188
2012-10-31 02:10 | 26.1541 | 101.794 | 81.0391 | 101.0568 | 75.3875 | 58.3729 | 0.006804 | 0.32953 | 0.002242 | 48.4324 | 1.2101 | 19.3683 | 23.4384 | 16.0049 | 22.292 | 4.0242 | 23.4406 | 79.502 | 58.7471 | 78.7648 | 53.0955
2012-10-31 02:10 | 26.1548 |  | 81.0436 | 101.0839 | 75.3348 | 10.4102 | 0.006801 | 0.32952 | 0.002241 | 48.4516 | 1.2102 | 19.3687 | 23.4395 | 16.0049 |  | 0.7177 | 23.4417 |  | 81.0436 | 101.0839 | 75.3348
2012-10-31 02:10 | 26.1556 | 101.8295 | 81.0824 | 101.1112 | 75.328 | 58.3793 | 0.00682 | 0.32961 | 0.002248 | 48.3293 | 0.96952 | 15.5615 | 15.0873 | 16.0507 | 22.4697 | 4.0247 | 15.0895 | 79.3598 | 58.6127 | 78.6415 | 52.8583
2012-10-31 02:10 | 26.1653 | 101.8732 | 81.0769 | 101.136 | 75.5552 | 58.3885 | 0.014329 | 0.34898 | 0.005001 | 24.3549 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6118 | 15.9222 | 22.3593 | 4.0253 | 23.6168 | 79.5139 | 58.7176 | 78.7767 | 53.1959
2012-10-31 02:10 | 26.1698 | 101.9193 | 81.1384 | 101.1632 | 75.5139 | 58.381 | 0.014341 | 0.34926 | 0.005009 | 24.3537 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6102 | 15.9224 | 22.3798 | 4.0248 | 23.6152 | 79.5395 | 58.7586 | 78.7834 | 53.1341
2012-10-31 02:10 | 26.1698 | 101.9344 | 81.1232 | 101.1708 | 75.4795 | 58.3914 | 0.014348 | 0.34923 | 0.005011 | 24.3398 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6102 | 15.9222 | 22.3678 | 4.0255 | 23.6152 | 79.5666 | 58.7554 | 78.803 | 53.1117
2012-10-31 02:10 | 26.1601 | 101.902 | 81.1021 | 101.2216 | 75.508 | 58.3816 | 0.014335 | 0.34928 | 0.005007 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6106 | 15.9221 | 22.4142 | 4.0248 | 23.6156 | 79.4878 | 58.6879 | 78.8074 | 53.0938
2012-10-31 02:10 | 26.1728 | 101.9185 | 81.1376 | 101.2002 | 75.5817 | 58.3874 | 0.014329 | 0.34923 | 0.005004 | 24.372 | 1.2176 | 19.3875 | 23.6069 | 15.9223 | 22.4309 | 4.0252 | 23.6119 | 79.4876 | 58.7067 | 78.7693 | 53.1508
2012-10-31 02:10 | 26.1795 | 101.9517 | 81.1899 | 101.2145 | 75.5808 | 58.3845 | 0.014326 | 0.34918 | 0.005002 | 24.3741 | 1.2177 | 19.389 | 23.611 | 15.922 | 22.4015 | 4.025 | 23.616 | 79.5502 | 58.7884 | 78.813 | 53.1793
2012-10-31 02:10 | 26.178 | 101.9313 | 81.12 | 101.2395 | 75.6098 | 58.3821 | 0.014338 | 0.34924 | 0.005007 | 24.3577 | 1.2178 | 19.39 | 23.6131 | 15.9222 | 22.3559 | 4.0249 | 23.6181 | 79.5754 | 58.7641 | 78.8836 | 53.2539
2012-10-31 02:10 | 26.1758 | 101.9669 | 81.1824 | 101.2373 | 75.6229 | 58.3902 | 0.014341 | 0.34924 | 0.005008 | 24.3526 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6073 | 15.9221 | 22.4098 | 4.0254 | 23.6123 | 79.5571 | 58.7726 | 78.8275 | 53.2131
2012-10-31 02:10 | 26.1825 | 101.9812 | 81.2309 | 101.2591 | 75.622 | 58.403 | 0.014351 | 0.34926 | 0.005012 | 24.3367 | 1.2176 | 19.3875 | 23.6069 | 15.9222 | 22.3564 | 4.0263 | 23.6119 | 79.6248 | 58.8745 | 78.9027 | 53.2656
2012-10-31 02:10 | 26.184 | 102.0091 | 81.2514 | 101.3286 | 75.5548 | 58.4041 | 0.014329 | 0.34928 | 0.005005 | 24.376 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6093 | 15.9221 | 22.3659 | 4.0264 | 23.6143 | 79.6432 | 58.8855 | 78.9627 | 53.1889
2012-10-31 02:10 | 26.1982 | 102.0271 | 81.2352 | 101.3012 | 75.5995 | 58.3989 | 0.014348 | 0.3493 | 0.005012 | 24.3448 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6084 | 15.9222 | 22.3681 | 4.026 | 23.6134 | 79.659 | 58.8671 | 78.9331 | 53.2314
2012-10-31 02:10 | 26.184 | 102.0431 | 81.24 | 101.2681 | 75.5433 | 58.3845 | 0.014329 | 0.3493 | 0.005005 | 24.3771 | 1.2177 | 19.388 | 23.608 | 15.9223 | 22.3459 | 4.025 | 23.613 | 79.6972 | 58.8941 | 78.9222 | 53.1974
2012-10-31 02:10 | 26.1922 | 102.0324 | 81.2444 | 101.3066 | 75.5706 | 58.4035 | 0.014329 | 0.34924 | 0.005004 | 24.373 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6075 | 15.9222 | 22.314 | 4.0263 | 23.6125 | 79.7184 | 58.9304 | 78.9926 | 53.2566
2012-10-31 02:10 | 26.187 | 102.0461 | 81.224 | 101.2863 | 75.5845 | 58.3978 | 0.014329 | 0.34927 | 0.005005 | 24.375 | 1.2175 | 19.3852 | 23.6013 | 15.9222 | 22.3409 | 4.0259 | 23.6063 | 79.7052 | 58.8831 | 78.9454 | 53.2436
2012-10-31 02:10 | 26.1997 | 102.0891 | 81.2671 | 101.3406 | 75.6468 | 58.4018 | 0.014332 | 0.34923 | 0.005005 | 24.3669 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6039 | 15.9221 | 22.3255 | 4.0262 | 23.6089 | 79.7636 | 58.9416 | 79.0151 | 53.3213
2012-10-31 02:10 | 26.193 | 102.1051 | 81.2832 | 101.3339 | 75.6477 | 58.3972 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6073 | 15.922 | 22.3269 | 4.0259 | 23.6123 | 79.7782 | 58.9563 | 79.007 | 53.3208
2012-10-31 02:10 | 26.1892 | 102.071 | 81.268 | 101.3301 | 75.6439 | 58.3995 | 0.014341 | 0.34923 | 0.005008 | 24.3516 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6082 | 15.9221 | 22.3671 | 4.0261 | 23.6132 | 79.7039 | 58.9009 | 78.963 | 53.2768
2012-10-31 02:10 | 26.1945 | 102.1368 | 81.2695 | 101.4072 | 75.7293 | 58.4128 | 0.014335 | 0.34923 | 0.005006 | 24.3618 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6085 | 15.9224 | 22.3925 | 4.027 | 23.6135 | 79.7443 | 58.877 | 79.0147 | 53.3368
2012-10-31 02:10 | 26.193 | 102.158 | 81.306 | 101.4057 | 75.6782 | 58.4116 | 0.014341 | 0.34927 | 0.005009 | 24.3546 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6091 | 15.9222 | 22.3429 | 4.0269 | 23.6141 | 79.8151 | 58.9631 | 79.0628 | 53.3353
2012-10-31 02:10 | 26.1967 | 102.1504 | 81.3402 | 101.4018 | 75.6896 | 58.4024 | 0.014348 | 0.34928 | 0.005012 | 24.3437 | 1.2177 | 19.3888 | 23.61 | 15.9222 | 22.3466 | 4.0263 | 23.615 | 79.8038 | 58.9936 | 79.0552 | 53.343
2012-10-31 02:11 | 26.1975 | 102.1549 | 81.3334 | 101.4329 | 75.7209 | 58.403 | 0.014329 | 0.3493 | 0.005005 | 24.3771 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6136 | 15.9221 | 22.3514 | 4.0263 | 23.6186 | 79.8035 | 58.982 | 79.0815 | 53.3695
2012-10-31 02:11 | 26.1975 | 102.1663 | 81.341 | 101.4631 | 75.7667 | 58.4093 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2178 | 19.3907 | 23.6149 | 15.9221 | 22.3314 | 4.0267 | 23.6199 | 79.8349 | 59.0096 | 79.1317 | 53.4353
2012-10-31 02:11 | 26.1922 | 102.2101 | 81.3319 | 101.4276 | 75.7766 | 58.4058 | 0.014341 | 0.34927 | 0.005009 | 24.3546 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6129 | 15.9221 | 22.3621 | 4.0265 | 23.618 | 79.848 | 58.9698 | 79.0655 | 53.4145
2012-10-31 02:11 | 26.199 | 102.1905 | 81.4071 | 101.4495 | 75.6652 | 58.4122 | 0.01431 | 0.34923 | 0.004997 | 24.4044 | 1.2178 | 19.3906 | 23.6144 | 15.9223 | 22.3569 | 4.0269 | 23.6194 | 79.8336 | 59.0502 | 79.0926 | 53.3083
2012-10-31 02:11 | 26.1975 | 102.189 | 81.3752 | 101.4291 | 75.7514 | 58.4134 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6128 | 15.9221 | 22.3754 | 4.027 | 23.6178 | 79.8136 | 58.9998 | 79.0537 | 53.376
2012-10-31 02:11 | 26.2012 | 102.2531 | 81.3789 | 101.4744 | 75.7398 | 58.4174 | 0.014323 | 0.34926 | 0.005002 | 24.3843 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6119 | 15.922 | 22.4032 | 4.0273 | 23.6169 | 79.8499 | 58.9757 | 79.0712 | 53.3366
2012-10-31 02:11 | 26.2072 | 102.2289 | 81.4115 | 101.5068 | 75.7458 | 58.4139 | 0.014332 | 0.34926 | 0.005006 | 24.369 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6126 | 15.922 | 22.3891 | 4.0271 | 23.6176 | 79.8398 | 59.0224 | 79.1177 | 53.3567
2012-10-31 02:11 | 26.2079 | 102.275 | 81.378 | 101.5151 | 75.7771 | 58.4197 | 0.014335 | 0.34917 | 0.005005 | 24.3578 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6131 | 15.922 | 22.3097 | 4.0275 | 23.6181 | 79.9653 | 59.0683 | 79.2054 | 53.4674
2012-10-31 02:11 | 26.205 | 102.2456 | 81.4359 | 101.5424 | 75.7932 | 58.4186 | 0.014338 | 0.34923 | 0.005007 | 24.3567 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6129 | 15.9219 | 22.3349 | 4.0274 | 23.6179 | 79.9107 | 59.101 | 79.2075 | 53.4583
2012-10-31 02:11 | 26.2079 | 102.2258 | 81.416 | 101.4924 | 75.7999 | 58.4232 | 0.014329 | 0.34928 | 0.005005 | 24.376 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6145 | 15.922 | 22.3217 | 4.0277 | 23.6195 | 79.9041 | 59.0943 | 79.1707 | 53.4782
2012-10-31 02:11 | 26.2132 | 102.2765 | 81.4365 | 101.5431 | 75.8243 | 58.4203 | 0.014329 | 0.34937 | 0.005006 | 24.3821 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6139 | 15.922 | 22.327 | 4.0275 | 23.6189 | 79.9495 | 59.1095 | 79.2161 | 53.4973
2012-10-31 02:11 | 26.2147 | 102.2855 | 81.419 | 101.5219 | 75.8182 | 58.4174 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6118 | 15.922 | 22.3085 | 4.0273 | 23.6168 | 79.977 | 59.1105 | 79.2134 | 53.5097
2012-10-31 02:11 | 26.2162 | 102.3059 | 81.4471 | 101.5612 | 75.8006 | 58.4209 | 0.014345 | 0.34931 | 0.005011 | 24.3509 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6113 | 15.9222 | 22.2779 | 4.0275 | 23.6163 | 80.028 | 59.1692 | 79.2833 | 53.5227
2012-10-31 02:11 | 26.2169 | 102.3331 | 81.444 | 101.5846 | 75.8204 | 58.4336 | 0.014323 | 0.34923 | 0.005002 | 24.3823 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6117 | 15.9219 | 22.2506 | 4.0284 | 23.6167 | 80.0825 | 59.1934 | 79.334 | 53.5698
2012-10-31 02:11 | 26.2162 | 102.2946 | 81.4433 | 101.599 | 75.793 | 58.4105 | 0.014323 | 0.34931 | 0.005003 | 24.3883 | 1.2178 | 19.3893 | 23.612 | 15.9218 | 22.2178 | 4.0268 | 23.617 | 80.0768 | 59.2255 | 79.3812 | 53.5752
2012-10-31 02:11 | 26.2132 | 102.3559 | 81.4403 | 101.596 | 75.7137 | 58.4266 | 0.014332 | 0.3492 | 0.005005 | 24.3649 | 1.2178 | 19.3899 | 23.613 | 15.922 | 22.1867 | 4.0279 | 23.618 | 80.1692 | 59.2536 | 79.4093 | 53.527
2012-10-31 02:11 | 26.2087 | 102.3816 | 81.4016 | 101.6369 | 75.6176 | 58.4428 | 0.014341 | 0.34923 | 0.005008 | 24.3516 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6142 | 15.9219 | 22.1502 | 4.029 | 23.6192 | 80.2314 | 59.2514 | 79.4867 | 53.4674
2012-10-31 02:11 | 26.2207 | 102.3672 | 81.4402 | 101.6148 | 75.5724 | 58.4324 | 0.014326 | 0.34921 | 0.005003 | 24.3761 | 1.2179 | 19.3911 | 23.616 | 15.922 | 22.1461 | 4.0283 | 23.621 | 80.2211 | 59.2941 | 79.4687 | 53.4263
2012-10-31 02:11 | 26.2109 | 102.3763 | 81.4114 | 101.6013 | 75.6771 | 58.4307 | 0.014329 | 0.34924 | 0.005004 | 24.373 | 1.2179 | 19.3912 | 23.6164 | 15.9219 | 22.1363 | 4.0282 | 23.6214 | 80.24 | 59.2751 | 79.465 | 53.5408
2012-10-31 02:11 | 26.2057 | 102.4504 | 81.4252 | 101.6452 | 75.7787 | 58.4255 | 0.014341 | 0.34927 | 0.005009 | 24.3546 | 1.2179 | 19.3912 | 23.6168 | 15.9217 | 22.083 | 4.0279 | 23.6218 | 80.3674 | 59.3422 | 79.5622 | 53.6957
2012-10-31 02:11 | 26.2192 | 102.4564 | 81.4463 | 101.6398 | 75.8112 | 58.429 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2179 | 19.3915 | 23.6173 | 15.9218 | 22.1286 | 4.0281 | 23.6223 | 80.3278 | 59.3177 | 79.5112 | 53.6826
2012-10-31 02:11 | 26.2087 | 102.461 | 81.4472 | 101.6595 | 75.8389 | 58.422 | 0.014326 | 0.34921 | 0.005003 | 24.3761 | 1.2179 | 19.3917 | 23.6177 | 15.9218 | 22.07 | 4.0276 | 23.6227 | 80.391 | 59.3772 | 79.5895 | 53.7689
2012-10-31 02:11 | 26.2147 | 102.4821 | 81.4646 | 101.7109 | 75.8106 | 58.433 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2179 | 19.3906 | 23.6148 | 15.9219 | 22.084 | 4.0284 | 23.6198 | 80.3981 | 59.3806 | 79.6269 | 53.7266
2012-10-31 02:11 | 26.2124 | 102.4496 | 81.4585 | 101.7124 | 75.7281 | 58.4359 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2179 | 19.3912 | 23.6162 | 15.9221 | 22.0376 | 4.0286 | 23.6212 | 80.412 | 59.4209 | 79.6748 | 53.6905
2012-10-31 02:11 | 26.2139 | 102.4813 | 81.4942 | 101.7177 | 75.6572 | 58.4515 | 0.014345 | 0.34927 | 0.00501 | 24.3479 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6132 | 15.9219 | 22.0712 | 4.0296 | 23.6182 | 80.4101 | 59.423 | 79.6465 | 53.586
2012-10-31 02:11 | 26.2094 | 102.5146 | 81.4707 | 101.7245 | 75.7404 | 58.4469 | 0.014319 | 0.34931 | 0.005002 | 24.3951 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6125 | 15.922 | 21.9865 | 4.0293 | 23.6175 | 80.5281 | 59.4842 | 79.738 | 53.7539
2012-10-31 02:11 | 26.2139 | 102.4927 | 81.4828 | 101.7101 | 75.8365 | 58.4371 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6145 | 15.922 | 22.011 | 4.0287 | 23.6195 | 80.4817 | 59.4718 | 79.6991 | 53.8255
2012-10-31 02:11 | 26.2162 | 102.5139 | 81.5041 | 101.7238 | 75.915 | 58.4544 | 0.014345 | 0.34924 | 0.00501 | 24.3458 | 1.2179 | 19.3909 | 23.6162 | 15.9216 | 21.9451 | 4.0298 | 23.6212 | 80.5688 | 59.559 | 79.7787 | 53.9699
2012-10-31 02:12 | 26.2094 | 102.5335 | 81.5239 | 101.7699 | 75.8472 | 58.4619 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6156 | 15.9217 | 21.9985 | 4.0304 | 23.6207 | 80.535 | 59.5254 | 79.7714 | 53.8487
2012-10-31 02:12 | 26.2154 | 102.5244 | 81.5641 | 101.7645 | 75.9219 | 58.4596 | 0.014326 | 0.34931 | 0.005004 | 24.3832 | 1.2179 | 19.3907 | 23.6152 | 15.9219 | 21.9644 | 4.0302 | 23.6202 | 80.56 | 59.5997 | 79.8001 | 53.9575
2012-10-31 02:12 | 26.2094 | 102.5411 | 81.5467 | 101.7623 | 75.8663 | 58.4492 | 0.014338 | 0.34928 | 0.005008 | 24.3607 | 1.2179 | 19.3911 | 23.6164 | 15.9217 | 21.9423 | 4.0295 | 23.6214 | 80.5988 | 59.6044 | 79.82 | 53.924
2012-10-31 02:12 | 26.2124 | 102.597 | 81.5497 | 101.7653 | 75.8273 | 58.4584 | 0.014335 | 0.34927 | 0.005007 | 24.3648 | 1.2179 | 19.3912 | 23.6163 | 15.922 | 21.8691 | 4.0301 | 23.6213 | 80.7279 | 59.6806 | 79.8962 | 53.9582
2012-10-31 02:12 | 26.2079 | 102.5661 | 81.5794 | 101.8213 | 75.9067 | 58.4544 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6159 | 15.9217 | 21.9208 | 4.0298 | 23.6209 | 80.6453 | 59.6586 | 79.9005 | 53.9859
2012-10-31 02:12 | 26.2072 | 102.6334 | 81.6167 | 101.8168 | 75.8946 | 58.4607 | 0.014323 | 0.34933 | 0.005003 | 24.3893 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6147 | 15.922 | 21.9121 | 4.0303 | 23.6197 | 80.7213 | 59.7046 | 79.9047 | 53.9825
2012-10-31 02:12 | 26.2057 | 102.6433 | 81.5506 | 101.8494 | 75.9465 | 58.4659 | 0.014338 | 0.34928 | 0.005008 | 24.3607 | 1.2179 | 19.3907 | 23.6156 | 15.9217 | 21.8544 | 4.0306 | 23.6206 | 80.7889 | 59.6962 | 79.995 | 54.0921
2012-10-31 02:12 | 26.2079 | 102.6455 | 81.5908 | 101.878 | 75.9906 | 58.4532 | 0.014329 | 0.34924 | 0.005004 | 24.373 | 1.2179 | 19.3914 | 23.6171 | 15.9217 | 21.8566 | 4.0298 | 23.6221 | 80.7889 | 59.7342 | 80.0214 | 54.134
2012-10-31 02:12 | 26.2065 | 102.6667 | 81.5856 | 101.8653 | 76.0007 | 58.4671 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.218 | 19.3923 | 23.6192 | 15.9218 | 21.8672 | 4.0307 | 23.6242 | 80.7995 | 59.7184 | 79.9981 | 54.1335
2012-10-31 02:12 | 26.1975 | 102.6275 | 81.5956 | 101.8714 | 75.9688 | 58.4648 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2179 | 19.3915 | 23.6171 | 15.922 | 21.8422 | 4.0306 | 23.6221 | 80.7853 | 59.7534 | 80.0292 | 54.1266
2012-10-31 02:12 | 26.2087 | 102.6614 | 81.584 | 101.8864 | 75.9686 | 58.4665 | 0.014338 | 0.3493 | 0.005008 | 24.3618 | 1.2179 | 19.3917 | 23.6179 | 15.9218 | 21.8855 | 4.0307 | 23.6229 | 80.7759 | 59.6985 | 80.0009 | 54.0831
2012-10-31 02:12 | 26.2065 | 102.6667 | 81.6502 | 101.8691 | 75.9625 | 58.4579 | 0.014351 | 0.34928 | 0.005013 | 24.3387 | 1.2179 | 19.391 | 23.616 | 15.9219 | 21.8432 | 4.0301 | 23.621 | 80.8235 | 59.807 | 80.0259 | 54.1193
2012-10-31 02:12 | 26.202 | 102.7265 | 81.6305 | 101.8721 | 75.9809 | 58.4746 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2179 | 19.3913 | 23.6168 | 15.9218 | 21.8106 | 4.0312 | 23.6218 | 80.9159 | 59.8199 | 80.0615 | 54.1703
2012-10-31 02:12 | 26.1975 | 102.7069 | 81.664 | 101.9054 | 75.9268 | 58.4602 | 0.014326 | 0.34926 | 0.005003 | 24.3792 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6154 | 15.922 | 21.8181 | 4.0302 | 23.6204 | 80.8888 | 59.8459 | 80.0873 | 54.1087
2012-10-31 02:12 | 26.2042 | 102.7022 | 81.6593 | 101.9499 | 75.9679 | 58.4636 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6147 | 15.9219 | 21.8288 | 4.0305 | 23.6197 | 80.8734 | 59.8305 | 80.1211 | 54.1391
2012-10-31 02:12 | 26.1952 | 102.7575 | 81.6769 | 101.956 | 75.9856 | 58.4792 | 0.014323 | 0.34921 | 0.005002 | 24.3812 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6151 | 15.9221 | 21.8359 | 4.0316 | 23.6201 | 80.9216 | 59.841 | 80.1201 | 54.1497
2012-10-31 02:12 | 26.1975 | 102.7485 | 81.6564 | 101.9319 | 75.9612 | 58.4711 | 0.014332 | 0.34927 | 0.005006 | 24.3699 | 1.2177 | 19.389 | 23.6108 | 15.9221 | 21.8262 | 4.031 | 23.6158 | 80.9223 | 59.8302 | 80.1057 | 54.135
2012-10-31 02:12 | 26.1937 | 102.756 | 81.7362 | 101.9583 | 76.0413 | 58.474 | 0.01436 | 0.34927 | 0.005016 | 24.3224 | 1.2177 | 19.3885 | 23.61 | 15.9219 | 21.8103 | 4.0312 | 23.615 | 80.9457 | 59.9259 | 80.148 | 54.231
2012-10-31 02:12 | 26.196 | 102.7356 | 81.7195 | 101.9531 | 76.0283 | 58.4775 | 0.014338 | 0.34926 | 0.005008 | 24.3588 | 1.2177 | 19.389 | 23.6109 | 15.922 | 21.7725 | 4.0314 | 23.6159 | 80.9631 | 59.947 | 80.1806 | 54.2558
2012-10-31 02:12 | 26.1975 | 102.756 | 81.6906 | 101.9546 | 76.068 | 58.4792 | 0.014341 | 0.34928 | 0.005009 | 24.3556 | 1.2178 | 19.3898 | 23.613 | 15.922 | 21.7941 | 4.0316 | 23.618 | 80.9619 | 59.8965 | 80.1605 | 54.2739
2012-10-31 02:12 | 26.196 | 102.7772 | 81.7347 | 102.0098 | 76.0283 | 58.4937 | 0.014319 | 0.34928 | 0.005001 | 24.393 | 1.2178 | 19.39 | 23.6135 | 15.922 | 21.8086 | 4.0326 | 23.6185 | 80.9686 | 59.9261 | 80.2012 | 54.2197
2012-10-31 02:12 | 26.1997 | 102.8225 | 81.7346 | 101.9946 | 76.0206 | 58.474 | 0.014326 | 0.34927 | 0.005004 | 24.3801 | 1.2178 | 19.3894 | 23.612 | 15.9219 | 21.7521 | 4.0312 | 23.617 | 81.0704 | 59.9825 | 80.2425 | 54.2685
2012-10-31 02:12 | 26.1982 | 102.8134 | 81.7788 | 101.9855 | 76.0229 | 58.4787 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2178 | 19.39 | 23.6136 | 15.9218 | 21.7988 | 4.0315 | 23.6186 | 81.0146 | 59.98 | 80.1867 | 54.2241
2012-10-31 02:12 | 26.1952 | 102.8482 | 81.7682 | 101.9901 | 76.0351 | 58.492 | 0.014341 | 0.34923 | 0.005008 | 24.3516 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6123 | 15.9219 | 21.7918 | 4.0324 | 23.6173 | 81.0564 | 59.9764 | 80.1983 | 54.2433
2012-10-31 02:12 | 26.1833 | 102.8515 | 81.7487 | 101.9857 | 76.0347 | 58.4833 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2178 | 19.39 | 23.6137 | 15.9218 | 21.7718 | 4.0318 | 23.6187 | 81.0797 | 59.9769 | 80.2139 | 54.2629
2012-10-31 02:12 | 26.1862 | 102.8544 | 81.7249 | 102.0718 | 76.0795 | 58.4839 | 0.014329 | 0.34931 | 0.005005 | 24.378 | 1.2178 | 19.39 | 23.6137 | 15.9218 | 21.7587 | 4.0319 | 23.6187 | 81.0957 | 59.9662 | 80.3131 | 54.3208
2012-10-31 02:12 | 26.1818 | 102.8424 | 81.77 | 102.0523 | 76.1095 | 58.4816 | 0.014319 | 0.34927 | 0.005001 | 24.3921 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6131 | 15.9217 | 21.7222 | 4.0317 | 23.6181 | 81.1202 | 60.0478 | 80.3301 | 54.3873
2012-10-31 02:12 | 26.187 | 102.8589 | 81.7714 | 102.0802 | 76.1337 | 58.492 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6137 | 15.9219 | 21.7194 | 4.0324 | 23.6187 | 81.1395 | 60.052 | 80.3608 | 54.4143
2012-10-31 02:13 | 26.1847 | 102.8907 | 81.8071 | 102.0854 | 76.1543 | 58.4966 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6127 | 15.9219 | 21.701 | 4.0328 | 23.6177 | 81.1897 | 60.1061 | 80.3844 | 54.4533
2012-10-31 02:13 | 26.1847 | 102.9134 | 81.8185 | 102.0665 | 76.1276 | 58.5012 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6125 | 15.9216 | 21.7652 | 4.0331 | 23.6175 | 81.1482 | 60.0533 | 80.3013 | 54.3624
2012-10-31 02:13 | 26.1795 | 102.9006 | 81.8665 | 102.1256 | 76.1339 | 58.4972 | 0.014338 | 0.3493 | 0.005008 | 24.3618 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6131 | 15.9218 | 21.7319 | 4.0328 | 23.6181 | 81.1687 | 60.1346 | 80.3937 | 54.402
2012-10-31 02:13 | 26.1818 | 102.9067 | 81.827 | 102.1581 | 76.1018 | 58.4954 | 0.014345 | 0.34931 | 0.005011 | 24.3509 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6143 | 15.9217 | 21.7382 | 4.0327 | 23.6193 | 81.1685 | 60.0888 | 80.4199 | 54.3636
2012-10-31 02:13 | 26.1773 | 102.94 | 81.7997 | 102.0931 | 76.1431 | 58.4896 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6126 | 15.9217 | 21.7578 | 4.0323 | 23.6176 | 81.1822 | 60.0419 | 80.3353 | 54.3853
2012-10-31 02:13 | 26.1803 | 102.9468 | 81.8483 | 102.1642 | 76.127 | 58.4868 | 0.014345 | 0.34928 | 0.00501 | 24.3488 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6135 | 15.9217 | 21.7407 | 4.0321 | 23.6186 | 81.2061 | 60.1076 | 80.4235 | 54.3863
2012-10-31 02:13 | 26.1735 | 102.9475 | 81.8947 | 102.112 | 76.1012 | 58.4908 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6118 | 15.922 | 21.6858 | 4.0324 | 23.6169 | 81.2617 | 60.2089 | 80.4262 | 54.4154
2012-10-31 02:13 | 26.181 | 102.9588 | 81.8452 | 102.1347 | 76.1659 | 58.4821 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.3886 | 23.61 | 15.9219 | 21.7254 | 4.0318 | 23.615 | 81.2334 | 60.1198 | 80.4093 | 54.4405
2012-10-31 02:13 | 26.1758 | 102.9649 | 81.8666 | 102.171 | 76.1302 | 58.4972 | 0.014338 | 0.3493 | 0.005008 | 24.3618 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6103 | 15.9218 | 21.7242 | 4.0328 | 23.6153 | 81.2407 | 60.1424 | 80.4468 | 54.406
2012-10-31 02:13 | 26.1833 | 102.9838 | 81.8437 | 102.1785 | 76.1643 | 58.4937 | 0.014354 | 0.34928 | 0.005014 | 24.3336 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6117 | 15.9218 | 21.7518 | 4.0326 | 23.6167 | 81.232 | 60.0919 | 80.4267 | 54.4125
2012-10-31 02:13 | 26.1743 | 102.9597 | 81.9107 | 102.1847 | 76.1553 | 58.5 | 0.014351 | 0.34937 | 0.005014 | 24.3447 | 1.2178 | 19.39 | 23.6135 | 15.922 | 21.7026 | 4.033 | 23.6186 | 81.2571 | 60.2081 | 80.4821 | 54.4527
2012-10-31 02:13 | 26.1743 | 102.9975 | 81.8841 | 102.2036 | 76.1477 | 58.5024 | 0.014323 | 0.3494 | 0.005004 | 24.3943 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6133 | 15.9218 | 21.6625 | 4.0332 | 23.6183 | 81.335 | 60.2216 | 80.5411 | 54.4852
2012-10-31 02:13 | 26.1743 | 102.9672 | 81.9031 | 102.1922 | 76.1515 | 58.5047 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6129 | 15.922 | 21.6625 | 4.0333 | 23.6179 | 81.3047 | 60.2406 | 80.5297 | 54.489
2012-10-31 02:13 | 26.1713 | 102.9907 | 81.9001 | 102.2043 | 76.179 | 58.5058 | 0.014323 | 0.3493 | 0.005003 | 24.3873 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6143 | 15.9218 | 21.6515 | 4.0334 | 23.6193 | 81.3392 | 60.2486 | 80.5528 | 54.5275
2012-10-31 02:13 | 26.1743 | 103.0277 | 81.8993 | 102.2187 | 76.1859 | 58.4977 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2179 | 19.3905 | 23.6148 | 15.9219 | 21.6866 | 4.0328 | 23.6198 | 81.3411 | 60.2127 | 80.5321 | 54.4993
2012-10-31 02:13 | 26.1743 | 103.0164 | 81.9183 | 102.2376 | 76.2011 | 58.5018 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3901 | 23.614 | 15.9218 | 21.6986 | 4.0331 | 23.619 | 81.3178 | 60.2197 | 80.539 | 54.5025
2012-10-31 02:13 | 26.172 | 103.0368 | 81.9274 | 102.2542 | 76.1721 | 58.4977 | 0.014354 | 0.3493 | 0.005014 | 24.3346 | 1.2179 | 19.3907 | 23.6151 | 15.922 | 21.6723 | 4.0328 | 23.6201 | 81.3645 | 60.2551 | 80.5819 | 54.4998
2012-10-31 02:13 | 26.1735 | 103.0345 | 81.9061 | 102.2632 | 76.2308 | 58.5012 | 0.014345 | 0.34934 | 0.005011 | 24.3529 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6151 | 15.922 | 21.6858 | 4.0331 | 23.6202 | 81.3487 | 60.2203 | 80.5774 | 54.545
2012-10-31 02:13 | 26.1728 | 103.0791 | 81.9472 | 102.221 | 76.2721 | 58.4943 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2179 | 19.3906 | 23.6151 | 15.9219 | 21.645 | 4.0326 | 23.6201 | 81.4341 | 60.3022 | 80.576 | 54.6271
2012-10-31 02:13 | 26.1653 | 103.0716 | 81.9625 | 102.2777 | 76.215 | 58.5116 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2179 | 19.3907 | 23.615 | 15.922 | 21.6656 | 4.0338 | 23.62 | 81.406 | 60.2969 | 80.6121 | 54.5494
2012-10-31 02:13 | 26.1638 | 103.0626 | 81.98 | 102.3065 | 76.2173 | 58.5035 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2179 | 19.3909 | 23.6156 | 15.922 | 21.652 | 4.0332 | 23.6206 | 81.4106 | 60.328 | 80.6545 | 54.5653
2012-10-31 02:13 | 26.163 | 103.092 | 81.9944 | 102.3057 | 76.2356 | 58.5162 | 0.014332 | 0.34926 | 0.005006 | 24.369 | 1.2179 | 19.391 | 23.616 | 15.922 | 21.6793 | 4.0341 | 23.621 | 81.4127 | 60.3151 | 80.6264 | 54.5563
2012-10-31 02:13 | 26.1526 | 103.0892 | 81.9574 | 102.3104 | 76.2214 | 58.511 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2178 | 19.3902 | 23.614 | 15.9219 | 21.6288 | 4.0337 | 23.6191 | 81.4604 | 60.3286 | 80.6816 | 54.5926
2012-10-31 02:13 | 26.1653 | 103.1208 | 82.0005 | 102.3042 | 76.2684 | 58.5168 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6122 | 15.9219 | 21.7057 | 4.0341 | 23.6172 | 81.4151 | 60.2948 | 80.5985 | 54.5627
2012-10-31 02:13 | 26.1571 | 103.105 | 81.9543 | 102.3338 | 76.2487 | 58.5185 | 0.014341 | 0.34928 | 0.005009 | 24.3556 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6118 | 15.9219 | 21.6574 | 4.0343 | 23.6168 | 81.4476 | 60.2969 | 80.6764 | 54.5913
2012-10-31 02:13 | 26.1571 | 103.1088 | 82.0379 | 102.3414 | 76.264 | 58.5226 | 0.014329 | 0.34927 | 0.005005 | 24.375 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6132 | 15.922 | 21.6694 | 4.0345 | 23.6182 | 81.4394 | 60.3685 | 80.672 | 54.5946
2012-10-31 02:13 | 26.1668 | 103.1563 | 82.021 | 102.3775 | 76.2584 | 58.5058 | 0.014345 | 0.34931 | 0.005011 | 24.3509 | 1.2179 | 19.3904 | 23.6146 | 15.9218 | 21.663 | 4.0334 | 23.6196 | 81.4933 | 60.358 | 80.7145 | 54.5954
2012-10-31 02:13 | 26.1481 | 103.1263 | 81.9757 | 102.3513 | 76.2474 | 58.5151 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2179 | 19.3903 | 23.6148 | 15.9216 | 21.6283 | 4.034 | 23.6198 | 81.498 | 60.3474 | 80.723 | 54.6191
2012-10-31 02:14 | 26.1481 | 103.1452 | 82.0289 | 102.4042 | 76.2664 | 58.5145 | 0.014345 | 0.34923 | 0.00501 | 24.3449 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6141 | 15.9217 | 21.6644 | 4.034 | 23.6191 | 81.4808 | 60.3645 | 80.7398 | 54.602
2012-10-31 02:14 | 26.1533 | 103.1806 | 82.0037 | 102.4321 | 76.2564 | 58.5197 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2179 | 19.3907 | 23.6158 | 15.9216 | 21.6214 | 4.0343 | 23.6208 | 81.5592 | 60.3823 | 80.8107 | 54.635
2012-10-31 02:14 | 26.1488 | 103.2139 | 82.0296 | 102.3973 | 76.2938 | 58.5203 | 0.014345 | 0.3493 | 0.005011 | 24.3499 | 1.2179 | 19.3906 | 23.6152 | 15.9217 | 21.645 | 4.0344 | 23.6203 | 81.5689 | 60.3846 | 80.7523 | 54.6488
2012-10-31 02:14 | 26.1466 | 103.1928 | 82.0008 | 102.4027 | 76.2649 | 58.5087 | 0.014332 | 0.34927 | 0.005006 | 24.3699 | 1.2178 | 19.39 | 23.6138 | 15.9217 | 21.6629 | 4.0336 | 23.6188 | 81.5299 | 60.3379 | 80.7398 | 54.602
2012-10-31 02:14 | 26.1496 | 103.2298 | 82.076 | 102.4775 | 76.3442 | 58.5232 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3889 | 23.6109 | 15.9219 | 21.6218 | 4.0346 | 23.6159 | 81.608 | 60.4542 | 80.8557 | 54.7224
2012-10-31 02:14 | 26.1571 | 103.26 | 82.1101 | 102.5266 | 76.3593 | 58.5307 | 0.014313 | 0.34939 | 0.005001 | 24.4104 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6117 | 15.922 | 21.6413 | 4.0351 | 23.6167 | 81.6187 | 60.4688 | 80.8853 | 54.718
2012-10-31 02:14 | 26.1556 | 103.2888 | 82.101 | 102.5402 | 76.4074 | 58.5341 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6129 | 15.922 | 21.6318 | 4.0353 | 23.6179 | 81.657 | 60.4692 | 80.9084 | 54.7756
2012-10-31 02:14 | 26.1458 | 103.3092 | 82.1595 | 102.5758 | 76.3594 | 58.5336 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6128 | 15.9221 | 21.63 | 4.0353 | 23.6178 | 81.6792 | 60.5295 | 80.9458 | 54.7294
2012-10-31 02:14 | 26.1458 | 103.3622 | 82.1671 | 102.5607 | 76.3899 | 58.5405 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6133 | 15.9219 | 21.6099 | 4.0358 | 23.6183 | 81.7523 | 60.5572 | 80.9508 | 54.78
2012-10-31 02:14 | 26.1451 | 103.3199 | 82.1512 | 102.5789 | 76.4312 | 58.5365 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6123 | 15.922 | 21.5932 | 4.0355 | 23.6174 | 81.7267 | 60.558 | 80.9857 | 54.838
2012-10-31 02:14 | 26.1436 | 103.3373 | 82.1497 | 102.6114 | 76.403 | 58.533 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6125 | 15.9219 | 21.5917 | 4.0353 | 23.6175 | 81.7456 | 60.558 | 81.0197 | 54.8113
2012-10-31 02:14 | 26.1488 | 103.3576 | 82.2005 | 102.5901 | 76.4654 | 58.5255 | 0.014341 | 0.34924 | 0.005008 | 24.3526 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6118 | 15.9219 | 21.5848 | 4.0347 | 23.6168 | 81.7728 | 60.6157 | 81.0053 | 54.8806
2012-10-31 02:14 | 26.1511 | 103.3372 | 82.161 | 102.5849 | 76.5439 | 58.5278 | 0.014332 | 0.34927 | 0.005006 | 24.3699 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6105 | 15.9219 | 21.6112 | 4.0349 | 23.6155 | 81.726 | 60.5498 | 80.9737 | 54.9327
2012-10-31 02:14 | 26.1481 | 103.372 | 82.2074 | 102.6083 | 76.4494 | 58.5359 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6094 | 15.9221 | 21.5721 | 4.0355 | 23.6144 | 81.7999 | 60.6353 | 81.0362 | 54.8773
2012-10-31 02:14 | 26.1541 | 103.3969 | 82.221 | 102.6559 | 76.4211 | 58.5411 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2176 | 19.3876 | 23.6071 | 15.9222 | 21.5741 | 4.0358 | 23.6121 | 81.8228 | 60.6469 | 81.0818 | 54.847
2012-10-31 02:14 | 26.1466 | 103.3856 | 82.1793 | 102.6409 | 76.4289 | 58.5272 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6089 | 15.922 | 21.6067 | 4.0349 | 23.6139 | 81.7789 | 60.5726 | 81.0342 | 54.8222
2012-10-31 02:14 | 26.1473 | 103.3637 | 82.1724 | 102.6453 | 76.4715 | 58.5521 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6089 | 15.922 | 21.5833 | 4.0366 | 23.6139 | 81.7804 | 60.5891 | 81.062 | 54.8882
2012-10-31 02:15 | 26.1466 | 103.4083 | 82.2249 | 102.6371 | 76.5013 | 58.5347 | 0.014351 | 0.34928 | 0.005013 | 24.3387 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6097 | 15.9222 | 21.6147 | 4.0354 | 23.6147 | 81.7936 | 60.6102 | 81.0224 | 54.8866
2012-10-31 02:15 | 26.1511 | 103.4317 | 82.2218 | 102.668 | 76.4791 | 58.5388 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6107 | 15.9221 | 21.5911 | 4.0357 | 23.6157 | 81.8406 | 60.6307 | 81.0769 | 54.888
2012-10-31 02:15 | 26.1436 | 103.4204 | 82.2371 | 102.6681 | 76.4487 | 58.5336 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.922 | 21.5716 | 4.0353 | 23.6141 | 81.8488 | 60.6655 | 81.0965 | 54.8771
2012-10-31 02:15 | 26.1473 | 103.4619 | 82.2446 | 102.6567 | 76.4906 | 58.548 | 0.014316 | 0.34937 | 0.005002 | 24.4042 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6098 | 15.9221 | 21.5673 | 4.0363 | 23.6148 | 81.8946 | 60.6773 | 81.0894 | 54.9233
2012-10-31 02:15 | 26.1481 | 103.4703 | 82.215 | 102.7142 | 76.499 | 58.5388 | 0.014329 | 0.34926 | 0.005004 | 24.3741 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6115 | 15.9222 | 21.6082 | 4.0357 | 23.6165 | 81.8621 | 60.6068 | 81.106 | 54.8908
2012-10-31 02:15 | 26.1563 | 103.4445 | 82.2422 | 102.7073 | 76.5339 | 58.5388 | 0.014345 | 0.34933 | 0.005011 | 24.3519 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6094 | 15.922 | 21.5763 | 4.0357 | 23.6144 | 81.8682 | 60.6659 | 81.131 | 54.9576
2012-10-31 02:15 | 26.1511 | 103.4393 | 82.2636 | 102.6983 | 76.502 | 58.548 | 0.014326 | 0.34926 | 0.005003 | 24.3792 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6085 | 15.9222 | 21.5871 | 4.0363 | 23.6135 | 81.8522 | 60.6765 | 81.1112 | 54.9149
2012-10-31 02:15 | 26.1466 | 103.4423 | 82.2819 | 102.7392 | 76.5432 | 58.5445 | 0.014335 | 0.3493 | 0.005007 | 24.3669 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6105 | 15.9221 | 21.5907 | 4.0361 | 23.6155 | 81.8516 | 60.6912 | 81.1485 | 54.9525
2012-10-31 02:15 | 26.1623 | 103.4618 | 82.2558 | 102.7322 | 76.578 | 58.5584 | 0.014335 | 0.34928 | 0.005007 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.9221 | 21.5983 | 4.037 | 23.617 | 81.8635 | 60.6575 | 81.1339 | 54.9797
2012-10-31 02:15 | 26.1503 | 103.446 | 82.3084 | 102.7466 | 76.6384 | 58.5497 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6123 | 15.922 | 21.5863 | 4.0364 | 23.6173 | 81.8597 | 60.7221 | 81.1603 | 55.0521
2012-10-31 02:15 | 26.1458 | 103.4604 | 82.3381 | 102.7724 | 76.6377 | 58.5492 | 0.014345 | 0.34934 | 0.005011 | 24.3529 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6132 | 15.922 | 21.5738 | 4.0364 | 23.6182 | 81.8866 | 60.7643 | 81.1986 | 55.0639
2012-10-31 02:15 | 26.1451 | 103.4862 | 82.3222 | 102.749 | 76.6637 | 58.5555 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3906 | 23.6147 | 15.9221 | 21.553 | 4.0368 | 23.6197 | 81.9332 | 60.7692 | 81.196 | 55.1107
2012-10-31 02:15 | 26.1593 | 103.4929 | 82.3402 | 102.7783 | 76.6436 | 58.5428 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2179 | 19.3909 | 23.6156 | 15.9219 | 21.5873 | 4.0359 | 23.6206 | 81.9056 | 60.7529 | 81.191 | 55.0563
2012-10-31 02:15 | 26.1533 | 103.4906 | 82.3304 | 102.7837 | 76.6262 | 58.5677 | 0.014326 | 0.34926 | 0.005003 | 24.3792 | 1.2179 | 19.3913 | 23.6164 | 15.9221 | 21.5933 | 4.0377 | 23.6214 | 81.8973 | 60.7371 | 81.1904 | 55.0329
2012-10-31 02:15 | 26.1518 | 103.5118 | 82.3555 | 102.7973 | 76.6018 | 58.5492 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2178 | 19.39 | 23.613 | 15.9222 | 21.6119 | 4.0364 | 23.618 | 81.8999 | 60.7436 | 81.1854 | 54.9899
2012-10-31 02:15 | 26.1556 | 103.5118 | 82.3631 | 102.7973 | 76.6666 | 58.5434 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6117 | 15.9222 | 21.6237 | 4.036 | 23.6168 | 81.8881 | 60.7394 | 81.1736 | 55.0429
2012-10-31 02:15 | 26.1541 | 103.5406 | 82.4224 | 102.8034 | 76.6499 | 58.5497 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2177 | 19.389 | 23.6106 | 15.9222 | 21.5982 | 4.0364 | 23.6156 | 81.9424 | 60.8242 | 81.2052 | 55.0517
2012-10-31 02:15 | 26.1563 | 103.5466 | 82.3904 | 102.8169 | 76.7588 | 58.5636 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6132 | 15.9222 | 21.5803 | 4.0374 | 23.6182 | 81.9663 | 60.8101 | 81.2366 | 55.1785
2012-10-31 02:15 | 26.1518 | 103.561 | 82.4391 | 102.8011 | 76.7276 | 58.5659 | 0.014319 | 0.3493 | 0.005002 | 24.3941 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6127 | 15.9221 | 21.624 | 4.0375 | 23.6177 | 81.937 | 60.8151 | 81.1771 | 55.1036
2012-10-31 02:15 | 26.1406 | 103.4704 | 82.4317 | 102.8314 | 76.7278 | 58.5532 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6136 | 15.9223 | 21.5566 | 4.0367 | 23.6186 | 81.9138 | 60.8751 | 81.2748 | 55.1712
2012-10-31 02:15 | 26.1541 | 103.6011 | 82.4604 | 102.8449 | 76.768 | 58.5607 | 0.014316 | 0.34939 | 0.005002 | 24.4053 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6145 | 15.922 | 21.5982 | 4.0372 | 23.6195 | 82.0029 | 60.8622 | 81.2467 | 55.1698
2012-10-31 02:15 | 26.1436 | 103.5565 | 82.4689 | 102.842 | 76.7194 | 58.5578 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2179 | 19.3914 | 23.6164 | 15.9222 | 21.6037 | 4.037 | 23.6215 | 81.9528 | 60.8652 | 81.2383 | 55.1157
2012-10-31 02:15 | 26.1563 | 103.5541 | 82.4816 | 102.9152 | 76.7016 | 58.5654 | 0.014323 | 0.3493 | 0.005003 | 24.3873 | 1.2179 | 19.3911 | 23.6157 | 15.9223 | 21.6044 | 4.0375 | 23.6207 | 81.9497 | 60.8772 | 81.3108 | 55.0972
2012-10-31 02:15 | 26.1503 | 103.6048 | 82.4794 | 102.8676 | 76.7566 | 58.5654 | 0.014345 | 0.34931 | 0.005011 | 24.3509 | 1.2179 | 19.3909 | 23.6156 | 15.922 | 21.6144 | 4.0375 | 23.6206 | 81.9904 | 60.865 | 81.2532 | 55.1422
2012-10-31 02:15 | 26.1488 | 103.6374 | 82.5159 | 102.8661 | 76.7399 | 58.5682 | 0.014354 | 0.34939 | 0.005015 | 24.3407 | 1.2178 | 19.39 | 23.6133 | 15.9221 | 21.641 | 4.0377 | 23.6183 | 81.9964 | 60.8749 | 81.2251 | 55.0989
2012-10-31 02:15 | 26.1458 | 103.5966 | 82.4445 | 102.8745 | 76.7254 | 58.5723 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2178 | 19.3898 | 23.613 | 15.922 | 21.634 | 4.038 | 23.618 | 81.9626 | 60.8105 | 81.2405 | 55.0914
2012-10-31 02:15 | 26.1533 | 103.6419 | 82.5204 | 102.9122 | 76.7901 | 58.5619 | 0.014332 | 0.3493 | 0.005006 | 24.372 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6131 | 15.922 | 21.5974 | 4.0373 | 23.6181 | 82.0445 | 60.923 | 81.3148 | 55.1927
2012-10-31 02:16 | 26.1526 | 103.6223 | 82.5349 | 102.8964 | 76.736 | 58.5665 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6131 | 15.9221 | 21.6488 | 4.0376 | 23.6181 | 81.9735 | 60.8861 | 81.2476 | 55.0872
2012-10-31 02:16 | 26.1481 | 103.6253 | 82.5646 | 102.9297 | 76.7544 | 58.5717 | 0.014345 | 0.34933 | 0.005011 | 24.3519 | 1.2178 | 19.39 | 23.6131 | 15.9222 | 21.6443 | 4.0379 | 23.6181 | 81.981 | 60.9203 | 81.2854 | 55.1101
2012-10-31 02:16 | 26.1526 | 103.679 | 82.5463 | 102.9493 | 76.7475 | 58.57 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2177 | 19.389 | 23.6109 | 15.922 | 21.6529 | 4.0378 | 23.6159 | 82.0261 | 60.8934 | 81.2964 | 55.0946
2012-10-31 02:16 | 26.1586 | 103.6245 | 82.5485 | 102.9553 | 76.7573 | 58.5665 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6102 | 15.9222 | 21.6267 | 4.0376 | 23.6152 | 81.9978 | 60.9218 | 81.3286 | 55.1306
2012-10-31 02:16 | 26.1533 | 103.6608 | 82.5356 | 102.95 | 76.752 | 58.5723 | 0.014319 | 0.34937 | 0.005003 | 24.3991 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6121 | 15.922 | 21.5933 | 4.038 | 23.6171 | 82.0675 | 60.9423 | 81.3567 | 55.1587
2012-10-31 02:16 | 26.1548 | 103.7039 | 82.5257 | 102.9704 | 76.7459 | 58.5711 | 0.014326 | 0.34927 | 0.005004 | 24.3801 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.922 | 21.6149 | 4.0379 | 23.614 | 82.089 | 60.9108 | 81.3555 | 55.131
2012-10-31 02:16 | 26.1473 | 103.6888 | 82.4992 | 102.944 | 76.7307 | 58.5706 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6059 | 15.922 | 21.5753 | 4.0379 | 23.6109 | 82.1135 | 60.9239 | 81.3687 | 55.1554
2012-10-31 02:16 | 26.1511 | 103.6661 | 82.5106 | 102.9478 | 76.7612 | 58.5729 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6047 | 15.9219 | 21.559 | 4.038 | 23.6097 | 82.1071 | 60.9516 | 81.3888 | 55.2022
2012-10-31 02:16 | 26.1466 | 103.7108 | 82.5441 | 102.9282 | 76.772 | 58.5688 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6085 | 15.9222 | 21.5666 | 4.0377 | 23.6135 | 82.1442 | 60.9775 | 81.3616 | 55.2054
2012-10-31 02:16 | 26.1556 | 103.7084 | 82.5455 | 102.9599 | 76.8038 | 58.5763 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6121 | 15.9219 | 21.5997 | 4.0383 | 23.6171 | 82.1087 | 60.9458 | 81.3602 | 55.2041
2012-10-31 02:16 | 26.1496 | 103.676 | 82.5319 | 102.9992 | 76.8359 | 58.5792 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6147 | 15.9219 | 21.5896 | 4.0385 | 23.6197 | 82.0864 | 60.9423 | 81.4096 | 55.2463
2012-10-31 02:16 | 26.1503 | 103.6918 | 82.5743 | 102.9319 | 76.7871 | 58.5769 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.39 | 23.6132 | 15.9221 | 21.5582 | 4.0383 | 23.6182 | 82.1336 | 61.0161 | 81.3737 | 55.2289
2012-10-31 02:16 | 26.1406 | 103.7237 | 82.5722 | 102.9675 | 76.8155 | 58.581 | 0.014354 | 0.34931 | 0.005014 | 24.3356 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.9221 | 21.5806 | 4.0386 | 23.617 | 82.1431 | 60.9916 | 81.3869 | 55.2349
2012-10-31 02:16 | 26.1548 | 103.7303 | 82.5599 | 103.0271 | 76.7954 | 58.5734 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6119 | 15.922 | 21.5708 | 4.0381 | 23.6169 | 82.1595 | 60.9891 | 81.4563 | 55.2246
2012-10-31 02:16 | 26.1488 | 103.7168 | 82.5539 | 103.0249 | 76.8047 | 58.5856 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6117 | 15.9223 | 21.6169 | 4.0389 | 23.6167 | 82.0999 | 60.937 | 81.408 | 55.1878
2012-10-31 02:16 | 26.1488 | 103.7432 | 82.5956 | 102.9871 | 76.7932 | 58.5856 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6099 | 15.922 | 21.5929 | 4.0389 | 23.6149 | 82.1503 | 61.0027 | 81.3942 | 55.2003
2012-10-31 02:16 | 26.1496 | 103.7591 | 82.5774 | 103.0484 | 76.7864 | 58.5758 | 0.014341 | 0.34931 | 0.005009 | 24.3576 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6103 | 15.9222 | 21.6017 | 4.0382 | 23.6153 | 82.1574 | 60.9757 | 81.4467 | 55.1847
2012-10-31 02:16 | 26.1578 | 103.7976 | 82.6236 | 103.0755 | 76.7984 | 58.585 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6113 | 15.9221 | 21.5617 | 4.0388 | 23.6163 | 82.2359 | 61.0619 | 81.5138 | 55.2367
2012-10-31 02:16 | 26.1466 | 103.7637 | 82.6276 | 103.0756 | 76.73 | 58.5815 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6127 | 15.9222 | 21.5987 | 4.0386 | 23.6177 | 82.165 | 61.0289 | 81.4769 | 55.1313
2012-10-31 02:16 | 26.1406 | 103.7879 | 82.5988 | 103.0469 | 76.8003 | 58.574 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6133 | 15.9219 | 21.5606 | 4.0381 | 23.6183 | 82.2273 | 61.0382 | 81.4863 | 55.2397
2012-10-31 02:16 | 26.1503 | 103.7863 | 82.5857 | 103.068 | 76.7947 | 58.5786 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6152 | 15.9221 | 21.5582 | 4.0384 | 23.6202 | 82.2281 | 61.0275 | 81.5098 | 55.2365
2012-10-31 02:16 | 26.1413 | 103.8227 | 82.5653 | 103.0665 | 76.7362 | 58.5896 | 0.014348 | 0.34939 | 0.005013 | 24.3509 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6153 | 15.9221 | 21.5813 | 4.0392 | 23.6203 | 82.2414 | 60.984 | 81.4852 | 55.1549
2012-10-31 02:16 | 26.1406 | 103.8031 | 82.5836 | 103.0734 | 76.7888 | 58.5746 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2178 | 19.3907 | 23.6148 | 15.9222 | 21.5766 | 4.0381 | 23.6199 | 82.2265 | 61.007 | 81.4968 | 55.2122
2012-10-31 02:16 | 26.1391 | 103.7675 | 82.6201 | 103.087 | 76.8407 | 58.5925 | 0.014319 | 0.34934 | 0.005002 | 24.3971 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6124 | 15.9221 | 21.5711 | 4.0394 | 23.6174 | 82.1964 | 61.049 | 81.5159 | 55.2696
2012-10-31 02:16 | 26.1346 | 103.8009 | 82.6498 | 103.1052 | 76.8743 | 58.5786 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6144 | 15.9222 | 21.5746 | 4.0384 | 23.6194 | 82.2263 | 61.0752 | 81.5306 | 55.2997
2012-10-31 02:16 | 26.1354 | 103.8508 | 82.6658 | 103.106 | 76.8713 | 58.5763 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2178 | 19.3907 | 23.615 | 15.9221 | 21.6035 | 4.0383 | 23.62 | 82.2473 | 61.0623 | 81.5025 | 55.2678
2012-10-31 02:17 | 26.1406 | 103.8409 | 82.6292 | 103.1339 | 76.846 | 58.5688 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6133 | 15.9222 | 21.6007 | 4.0377 | 23.6183 | 82.2402 | 61.0285 | 81.5332 | 55.2453
2012-10-31 02:17 | 26.1309 | 103.8501 | 82.6613 | 103.1431 | 76.8058 | 58.5786 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6143 | 15.9222 | 21.5509 | 4.0384 | 23.6193 | 82.2992 | 61.1104 | 81.5922 | 55.2549
2012-10-31 02:17 | 26.1256 | 103.875 | 82.675 | 103.1038 | 76.8196 | 58.5758 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2178 | 19.3908 | 23.615 | 15.9222 | 21.5456 | 4.0382 | 23.6201 | 82.3294 | 61.1294 | 81.5582 | 55.274
2012-10-31 02:17 | 26.1316 | 103.8848 | 82.6468 | 103.1514 | 76.8065 | 58.5925 | 0.014329 | 0.34937 | 0.005006 | 24.3821 | 1.2179 | 19.3908 | 23.6152 | 15.9221 | 21.6118 | 4.0394 | 23.6202 | 82.273 | 61.035 | 81.5396 | 55.1947
2012-10-31 02:17 | 26.1301 | 103.872 | 82.6947 | 103.1499 | 76.8622 | 58.5798 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2178 | 19.3903 | 23.614 | 15.922 | 21.5701 | 4.0385 | 23.619 | 82.3019 | 61.1246 | 81.5798 | 55.2921
2012-10-31 02:17 | 26.1129 | 103.8283 | 82.6319 | 103.1289 | 76.8679 | 58.5734 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6139 | 15.9221 | 21.557 | 4.0381 | 23.6189 | 82.2713 | 61.0749 | 81.5719 | 55.3109
2012-10-31 02:17 | 26.1196 | 103.8501 | 82.6614 | 103.1772 | 76.8784 | 58.5885 | 0.014329 | 0.34937 | 0.005006 | 24.3821 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6138 | 15.922 | 21.5637 | 4.0391 | 23.6188 | 82.2864 | 61.0977 | 81.6135 | 55.3147
2012-10-31 02:17 | 26.1249 | 103.8705 | 82.7009 | 103.1976 | 76.876 | 58.5885 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6138 | 15.922 | 21.573 | 4.0391 | 23.6188 | 82.2975 | 61.1279 | 81.6246 | 55.303
2012-10-31 02:17 | 26.1129 | 103.8964 | 82.6927 | 103.1364 | 76.8907 | 58.5844 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.39 | 23.6134 | 15.922 | 21.5289 | 4.0388 | 23.6184 | 82.3675 | 61.1638 | 81.6075 | 55.3618
2012-10-31 02:17 | 26.1151 | 103.8948 | 82.6531 | 103.1613 | 76.9272 | 58.5781 | 0.014338 | 0.34944 | 0.00501 | 24.3718 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6119 | 15.9221 | 21.519 | 4.0384 | 23.6169 | 82.3758 | 61.1341 | 81.6423 | 55.4082
2012-10-31 02:17 | 26.1144 | 103.9205 | 82.6904 | 103.172 | 76.8617 | 58.5838 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6131 | 15.922 | 21.5384 | 4.0388 | 23.6181 | 82.3821 | 61.152 | 81.6336 | 55.3233
2012-10-31 02:17 | 26.1137 | 103.9236 | 82.6897 | 103.1788 | 76.9601 | 58.5758 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6138 | 15.9221 | 21.5377 | 4.0382 | 23.6188 | 82.3859 | 61.152 | 81.6411 | 55.4224
2012-10-31 02:17 | 26.1129 | 103.9115 | 82.7193 | 103.2347 | 76.9365 | 58.5908 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6141 | 15.9218 | 21.557 | 4.0392 | 23.6191 | 82.3545 | 61.1623 | 81.6777 | 55.3795
2012-10-31 02:17 | 26.1166 | 103.9152 | 82.7458 | 103.2158 | 76.9211 | 58.5821 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6141 | 15.9219 | 21.5847 | 4.0386 | 23.6191 | 82.3305 | 61.1611 | 81.6311 | 55.3364
2012-10-31 02:17 | 26.1032 | 103.9131 | 82.721 | 103.1986 | 76.9039 | 58.5908 | 0.014335 | 0.34928 | 0.005007 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6138 | 15.922 | 21.5432 | 4.0392 | 23.6188 | 82.3699 | 61.1778 | 81.6554 | 55.3607
2012-10-31 02:17 | 26.0949 | 103.9388 | 82.6899 | 103.1978 | 76.8803 | 58.5914 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6145 | 15.922 | 21.4988 | 4.0393 | 23.6195 | 82.44 | 61.1911 | 81.699 | 55.3815
2012-10-31 02:17 | 26.1024 | 103.9577 | 82.7164 | 103.1751 | 76.9145 | 58.5856 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6141 | 15.9219 | 21.5184 | 4.0389 | 23.6191 | 82.4393 | 61.198 | 81.6567 | 55.3961
2012-10-31 02:17 | 26.1009 | 103.9448 | 82.7111 | 103.2379 | 76.8978 | 58.5862 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6139 | 15.9219 | 21.4968 | 4.0389 | 23.6189 | 82.448 | 61.2143 | 81.7411 | 55.401
2012-10-31 02:17 | 26.0942 | 103.9797 | 82.6854 | 103.2501 | 76.9254 | 58.5902 | 0.014345 | 0.34927 | 0.00501 | 24.3479 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6123 | 15.9219 | 21.4981 | 4.0392 | 23.6173 | 82.4816 | 61.1873 | 81.752 | 55.4273
2012-10-31 02:17 | 26.0912 | 103.9503 | 82.69 | 103.2017 | 76.9529 | 58.5914 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6137 | 15.922 | 21.471 | 4.0393 | 23.6187 | 82.4793 | 61.219 | 81.7307 | 55.4819
2012-10-31 02:17 | 26.0942 | 103.9495 | 82.7158 | 103.2274 | 76.9559 | 58.5873 | 0.014338 | 0.34943 | 0.00501 | 24.3708 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6124 | 15.9218 | 21.4861 | 4.039 | 23.6174 | 82.4634 | 61.2297 | 81.7413 | 55.4698
2012-10-31 02:17 | 26.1032 | 103.985 | 82.74 | 103.2666 | 77.0144 | 58.5896 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6136 | 15.9221 | 21.5352 | 4.0392 | 23.6186 | 82.4498 | 61.2048 | 81.7314 | 55.4792
2012-10-31 02:17 | 26.0942 | 103.976 | 82.7462 | 103.2463 | 77.0245 | 58.5925 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6128 | 15.9221 | 21.462 | 4.0394 | 23.6178 | 82.514 | 61.2842 | 81.7843 | 55.5625
2012-10-31 02:17 | 26.0979 | 104.0099 | 82.7613 | 103.2764 | 76.9939 | 58.5966 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2178 | 19.3898 | 23.613 | 15.922 | 21.4737 | 4.0396 | 23.618 | 82.5362 | 61.2876 | 81.8027 | 55.5202
2012-10-31 02:17 | 26.0949 | 104.0107 | 82.7393 | 103.2432 | 76.9413 | 58.6023 | 0.014332 | 0.34947 | 0.005009 | 24.384 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6113 | 15.9221 | 21.4868 | 4.04 | 23.6163 | 82.5239 | 61.2525 | 81.7564 | 55.4545
2012-10-31 02:17 | 26.0942 | 104.0364 | 82.7576 | 103.3219 | 77.0092 | 58.596 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2177 | 19.389 | 23.6108 | 15.922 | 21.5383 | 4.0396 | 23.6158 | 82.4981 | 61.2193 | 81.7836 | 55.4709
2012-10-31 02:17 | 26.0919 | 104.0039 | 82.7515 | 103.2856 | 76.9383 | 58.5966 | 0.014323 | 0.34931 | 0.005003 | 24.3883 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6121 | 15.922 | 21.4918 | 4.0396 | 23.6171 | 82.5121 | 61.2597 | 81.7938 | 55.4465
2012-10-31 02:18 | 26.1009 | 104.0167 | 82.7491 | 103.2757 | 76.9702 | 58.5925 | 0.014323 | 0.34934 | 0.005004 | 24.3903 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6113 | 15.9219 | 21.4647 | 4.0394 | 23.6163 | 82.552 | 61.2844 | 81.811 | 55.5055
2012-10-31 02:18 | 26.1002 | 104.0122 | 82.7787 | 103.2901 | 76.9238 | 58.5937 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6103 | 15.922 | 21.4921 | 4.0394 | 23.6153 | 82.5201 | 61.2866 | 81.798 | 55.4317
2012-10-31 02:18 | 26.0942 | 104.0138 | 82.7462 | 103.303 | 77.0588 | 58.5914 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2177 | 19.389 | 23.6109 | 15.9221 | 21.4821 | 4.0393 | 23.6159 | 82.5317 | 61.2641 | 81.8209 | 55.5767
2012-10-31 02:18 | 26.0905 | 104.0365 | 82.7349 | 103.2993 | 76.9445 | 58.6 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.9221 | 21.4703 | 4.0399 | 23.617 | 82.5662 | 61.2646 | 81.829 | 55.4742
2012-10-31 02:18 | 26.0964 | 104.0386 | 82.7863 | 103.3203 | 76.9543 | 58.5914 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6126 | 15.9221 | 21.4441 | 4.0393 | 23.6176 | 82.5945 | 61.3422 | 81.8762 | 55.5102
2012-10-31 02:18 | 26.0957 | 104.0569 | 82.7742 | 103.3083 | 76.9688 | 58.5833 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.922 | 21.4635 | 4.0387 | 23.6165 | 82.5934 | 61.3107 | 81.8448 | 55.5053
2012-10-31 02:18 | 26.0942 | 104.0251 | 82.7651 | 103.3332 | 76.9521 | 58.6029 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6123 | 15.9221 | 21.4459 | 4.0401 | 23.6173 | 82.5792 | 61.3192 | 81.8873 | 55.5062
2012-10-31 02:18 | 26.0979 | 104.0591 | 82.7802 | 103.3407 | 77.0167 | 58.5838 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6115 | 15.9221 | 21.4657 | 4.0388 | 23.6165 | 82.5934 | 61.3145 | 81.875 | 55.551
2012-10-31 02:18 | 26.1032 | 104.0833 | 82.8159 | 103.346 | 77.0106 | 58.6029 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6123 | 15.9219 | 21.4268 | 4.0401 | 23.6173 | 82.6565 | 61.3891 | 81.9192 | 55.5838
2012-10-31 02:18 | 26.0949 | 104.0863 | 82.7545 | 103.3415 | 77.0252 | 58.5966 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6115 | 15.9221 | 21.4386 | 4.0396 | 23.6165 | 82.6477 | 61.3159 | 81.9029 | 55.5866
2012-10-31 02:18 | 26.0949 | 104.1165 | 82.8114 | 103.3264 | 77.0137 | 58.6122 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6123 | 15.922 | 21.4627 | 4.0407 | 23.6173 | 82.6538 | 61.3487 | 81.8637 | 55.551
2012-10-31 02:18 | 26.1002 | 104.1181 | 82.8319 | 103.3355 | 77.0114 | 58.5902 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.922 | 21.468 | 4.0392 | 23.617 | 82.6501 | 61.3639 | 81.8675 | 55.5434
2012-10-31 02:18 | 26.1017 | 104.1196 | 82.8068 | 103.3672 | 77.0205 | 58.611 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6123 | 15.9222 | 21.4735 | 4.0406 | 23.6174 | 82.6461 | 61.3333 | 81.8937 | 55.547
2012-10-31 02:18 | 26.0979 | 104.1271 | 82.8296 | 103.3445 | 76.9672 | 58.6081 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6138 | 15.9222 | 21.4777 | 4.0404 | 23.6188 | 82.6494 | 61.3519 | 81.8668 | 55.4895
2012-10-31 02:18 | 26.0979 | 104.0742 | 82.841 | 103.3747 | 77.0167 | 58.6006 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6141 | 15.9221 | 21.4737 | 4.0399 | 23.6191 | 82.6005 | 61.3673 | 81.901 | 55.543
2012-10-31 02:18 | 26.0979 | 104.0817 | 82.8334 | 103.3672 | 77.0625 | 58.6018 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6129 | 15.922 | 21.4978 | 4.04 | 23.6179 | 82.5839 | 61.3356 | 81.8694 | 55.5647
2012-10-31 02:18 | 26.0919 | 104.1022 | 82.8578 | 103.3687 | 77.0793 | 58.6191 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6116 | 15.922 | 21.4477 | 4.0412 | 23.6166 | 82.6545 | 61.4101 | 81.921 | 55.6316
2012-10-31 02:18 | 26.0927 | 104.103 | 82.851 | 103.3658 | 77.0687 | 58.5983 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3891 | 23.6111 | 15.9221 | 21.4645 | 4.0398 | 23.6161 | 82.6385 | 61.3865 | 81.9013 | 55.6042
2012-10-31 02:18 | 26.0964 | 104.0689 | 82.8395 | 103.3921 | 77.0533 | 58.5989 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2178 | 19.3902 | 23.6137 | 15.9222 | 21.5164 | 4.0398 | 23.6187 | 82.5525 | 61.3231 | 81.8757 | 55.5369
2012-10-31 02:18 | 26.0964 | 104.0802 | 82.8395 | 103.3846 | 77.0419 | 58.6122 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2179 | 19.3905 | 23.6148 | 15.9219 | 21.4762 | 4.0407 | 23.6198 | 82.604 | 61.3633 | 81.9084 | 55.5657
2012-10-31 02:18 | 26.0979 | 104.18 | 82.8638 | 103.3861 | 77.0891 | 58.5983 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2178 | 19.3904 | 23.6143 | 15.922 | 21.4496 | 4.0398 | 23.6193 | 82.7304 | 61.4142 | 81.9365 | 55.6395
2012-10-31 02:18 | 26.0972 | 104.1415 | 82.8859 | 103.4156 | 77.0999 | 58.611 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2179 | 19.3907 | 23.6152 | 15.922 | 21.469 | 4.0406 | 23.6202 | 82.6725 | 61.4169 | 81.9466 | 55.6309
2012-10-31 02:18 | 26.0919 | 104.1665 | 82.8464 | 103.3876 | 77.1327 | 58.6018 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2179 | 19.3911 | 23.6163 | 15.9219 | 21.4878 | 4.04 | 23.6213 | 82.6787 | 61.3586 | 81.8998 | 55.6449
2012-10-31 02:18 | 26.1077 | 104.1709 | 82.8964 | 103.4261 | 77.1104 | 58.6081 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2178 | 19.3904 | 23.6143 | 15.922 | 21.4875 | 4.0404 | 23.6193 | 82.6834 | 61.4089 | 81.9386 | 55.6229
2012-10-31 02:18 | 26.1009 | 104.1641 | 82.8668 | 103.408 | 77.1341 | 58.6058 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6142 | 15.9219 | 21.4647 | 4.0403 | 23.6192 | 82.6994 | 61.4021 | 81.9433 | 55.6694
2012-10-31 02:18 | 26.0949 | 104.1581 | 82.9216 | 103.4322 | 77.1052 | 58.6099 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6137 | 15.9219 | 21.5069 | 4.0406 | 23.6187 | 82.6512 | 61.4147 | 81.9253 | 55.5983
2012-10-31 02:19 | 26.0964 | 104.1672 | 82.9307 | 103.4489 | 77.1448 | 58.6023 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2179 | 19.3905 | 23.6147 | 15.9219 | 21.4883 | 4.04 | 23.6197 | 82.6789 | 61.4424 | 81.9606 | 55.6565
2012-10-31 02:19 | 26.0897 | 104.1907 | 82.9468 | 103.4459 | 77.0771 | 58.6093 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6128 | 15.922 | 21.4655 | 4.0405 | 23.6178 | 82.7252 | 61.4813 | 81.9804 | 55.6116
2012-10-31 02:19 | 26.1024 | 104.1997 | 82.9632 | 103.4246 | 77.1584 | 58.6214 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6125 | 15.9218 | 21.5344 | 4.0414 | 23.6175 | 82.6653 | 61.4288 | 81.8902 | 55.624
2012-10-31 02:19 | 26.0964 | 104.2088 | 82.961 | 103.4489 | 77.2172 | 58.6081 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.922 | 21.4883 | 4.0404 | 23.6165 | 82.7205 | 61.4727 | 81.9606 | 55.7289
2012-10-31 02:19 | 26.0927 | 104.1711 | 82.9535 | 103.43 | 77.244 | 58.6174 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6103 | 15.9221 | 21.4565 | 4.0411 | 23.6153 | 82.7146 | 61.497 | 81.9735 | 55.7875
2012-10-31 02:19 | 26.1009 | 104.2208 | 82.9731 | 103.4458 | 77.1988 | 58.6156 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6101 | 15.9221 | 21.5088 | 4.041 | 23.6151 | 82.712 | 61.4643 | 81.937 | 55.69
2012-10-31 02:19 | 26.0934 | 104.2171 | 82.996 | 103.4761 | 77.1609 | 58.6156 | 0.014319 | 0.34939 | 0.005003 | 24.4002 | 1.2177 | 19.389 | 23.6108 | 15.922 | 21.4933 | 4.041 | 23.6158 | 82.7238 | 61.5027 | 81.9828 | 55.6676
2012-10-31 02:19 | 26.0942 | 104.1952 | 82.9778 | 103.4731 | 77.1235 | 58.6226 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6127 | 15.9218 | 21.5102 | 4.0414 | 23.6178 | 82.685 | 61.4676 | 81.9629 | 55.6133
2012-10-31 02:19 | 26.0949 | 104.2338 | 82.9937 | 103.4663 | 77.109 | 58.6185 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.922 | 21.4747 | 4.0412 | 23.6171 | 82.7591 | 61.519 | 81.9916 | 55.6343
2012-10-31 02:19 | 26.0957 | 104.193 | 82.9603 | 103.4822 | 77.1593 | 58.6047 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6128 | 15.9219 | 21.4635 | 4.0402 | 23.6178 | 82.7295 | 61.4968 | 82.0187 | 55.6958
2012-10-31 02:19 | 26.0972 | 104.1982 | 82.9922 | 103.4837 | 77.2332 | 58.611 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.922 | 21.4931 | 4.0406 | 23.6165 | 82.7051 | 61.4991 | 81.9906 | 55.7401
2012-10-31 02:19 | 26.0972 | 104.1982 | 82.996 | 103.4572 | 77.2066 | 58.6156 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6129 | 15.922 | 21.5292 | 4.041 | 23.6179 | 82.669 | 61.4668 | 81.928 | 55.6774
2012-10-31 02:19 | 26.0949 | 104.2073 | 82.9823 | 103.4814 | 77.2424 | 58.6179 | 0.014335 | 0.34928 | 0.005007 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3898 | 23.6128 | 15.922 | 21.5269 | 4.0411 | 23.6178 | 82.6804 | 61.4554 | 81.9545 | 55.7155
2012-10-31 02:19 | 26.0912 | 104.1922 | 82.9976 | 103.5268 | 77.2158 | 58.6179 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2178 | 19.3898 | 23.613 | 15.922 | 21.5032 | 4.0411 | 23.618 | 82.689 | 61.4944 | 82.0236 | 55.7126
2012-10-31 02:19 | 26.0882 | 104.2233 | 83.006 | 103.52 | 77.2166 | 58.6099 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6118 | 15.9223 | 21.4761 | 4.0406 | 23.6168 | 82.7472 | 61.5299 | 82.0439 | 55.7405
2012-10-31 02:19 | 26.0882 | 104.2195 | 83.025 | 103.5087 | 77.1938 | 58.6139 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6113 | 15.9221 | 21.5002 | 4.0408 | 23.6163 | 82.7193 | 61.5248 | 82.0085 | 55.6936
2012-10-31 02:19 | 26.086 | 104.2173 | 83.0152 | 103.5065 | 77.2106 | 58.6272 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6114 | 15.922 | 21.4939 | 4.0418 | 23.6164 | 82.7234 | 61.5213 | 82.0126 | 55.7167
2012-10-31 02:19 | 26.0882 | 104.2611 | 83.025 | 103.4974 | 77.2128 | 58.6179 | 0.014351 | 0.34933 | 0.005013 | 24.3417 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6102 | 15.9222 | 21.4961 | 4.0411 | 23.6152 | 82.765 | 61.5289 | 82.0013 | 55.7167
2012-10-31 02:19 | 26.1017 | 104.2368 | 83.0043 | 103.5373 | 77.2758 | 58.6179 | 0.014345 | 0.34933 | 0.005011 | 24.3519 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6101 | 15.9222 | 21.4936 | 4.0411 | 23.6151 | 82.7432 | 61.5107 | 82.0437 | 55.7822
2012-10-31 02:19 | 26.0882 | 104.2535 | 83.0136 | 103.5276 | 77.2852 | 58.6122 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6108 | 15.922 | 21.4921 | 4.0407 | 23.6158 | 82.7614 | 61.5215 | 82.0355 | 55.7931
2012-10-31 02:19 | 26.0897 | 104.2475 | 83.0151 | 103.5178 | 77.2448 | 58.5983 | 0.014351 | 0.3493 | 0.005013 | 24.3397 | 1.2178 | 19.39 | 23.6134 | 15.9221 | 21.4615 | 4.0398 | 23.6184 | 82.786 | 61.5536 | 82.0563 | 55.7833
2012-10-31 02:19 | 26.0905 | 104.2785 | 83.0539 | 103.5223 | 77.3028 | 58.6122 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6131 | 15.9221 | 21.4784 | 4.0407 | 23.6181 | 82.8001 | 61.5755 | 82.0439 | 55.8244
2012-10-31 02:19 | 26.0919 | 104.2308 | 83.0211 | 103.5389 | 77.2584 | 58.6208 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2178 | 19.3904 | 23.6144 | 15.922 | 21.5039 | 4.0413 | 23.6194 | 82.7269 | 61.5172 | 82.035 | 55.7545
2012-10-31 02:19 | 26.0875 | 104.2868 | 83.0585 | 103.5458 | 77.2159 | 58.6145 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2179 | 19.391 | 23.6155 | 15.9222 | 21.4433 | 4.0409 | 23.6205 | 82.8435 | 61.6152 | 82.1025 | 55.7726
2012-10-31 02:19 | 26.0875 | 104.2831 | 83.0243 | 103.5269 | 77.2312 | 58.6226 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2178 | 19.3905 | 23.6141 | 15.9223 | 21.4312 | 4.0414 | 23.6192 | 82.8519 | 61.5931 | 82.0957 | 55.8
2012-10-31 02:19 | 26.0867 | 104.3087 | 83.0349 | 103.5866 | 77.2227 | 58.6133 | 0.014326 | 0.34941 | 0.005006 | 24.3902 | 1.2178 | 19.3903 | 23.6142 | 15.922 | 21.4706 | 4.0408 | 23.6192 | 82.8381 | 61.5643 | 82.116 | 55.7521
2012-10-31 02:19 | 26.086 | 104.3194 | 83.0494 | 103.5368 | 77.1992 | 58.6324 | 0.014319 | 0.34939 | 0.005003 | 24.4002 | 1.2178 | 19.3901 | 23.6132 | 15.9223 | 21.4658 | 4.0421 | 23.6182 | 82.8536 | 61.5836 | 82.071 | 55.7334
2012-10-31 02:19 | 26.0912 | 104.3019 | 82.9824 | 103.5495 | 77.1701 | 58.6237 | 0.014351 | 0.34936 | 0.005014 | 24.3437 | 1.2178 | 19.39 | 23.6133 | 15.9221 | 21.467 | 4.0415 | 23.6183 | 82.8349 | 61.5154 | 82.0825 | 55.7031
2012-10-31 02:20 | 26.0927 | 104.345 | 83.0371 | 103.5586 | 77.2249 | 58.6203 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6129 | 15.9219 | 21.4284 | 4.0413 | 23.6179 | 82.9166 | 61.6087 | 82.1302 | 55.7965
2012-10-31 02:20 | 26.0912 | 104.2943 | 83.0584 | 103.5306 | 77.2044 | 58.6249 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6123 | 15.922 | 21.455 | 4.0416 | 23.6173 | 82.8393 | 61.6034 | 82.0756 | 55.7494
2012-10-31 02:20 | 26.0919 | 104.295 | 83.0097 | 103.5918 | 77.1898 | 58.6133 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6121 | 15.922 | 21.4396 | 4.0408 | 23.6171 | 82.8554 | 61.5701 | 82.1522 | 55.7502
2012-10-31 02:20 | 26.0875 | 104.336 | 83.0623 | 103.5723 | 77.1931 | 58.6197 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6129 | 15.9221 | 21.4593 | 4.0412 | 23.6179 | 82.8767 | 61.603 | 82.113 | 55.7338
2012-10-31 02:20 | 26.089 | 104.3186 | 83.0296 | 103.5851 | 77.225 | 58.6174 | 0.014332 | 0.34927 | 0.005006 | 24.3699 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6104 | 15.922 | 21.4006 | 4.0411 | 23.6154 | 82.918 | 61.629 | 82.1845 | 55.8244
2012-10-31 02:20 | 26.08 | 104.3852 | 82.994 | 103.5799 | 77.1398 | 58.611 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6122 | 15.9219 | 21.3956 | 4.0406 | 23.6172 | 82.9896 | 61.5984 | 82.1843 | 55.7442
2012-10-31 02:20 | 26.083 | 104.3542 | 83.0122 | 103.5678 | 77.1695 | 58.6145 | 0.014323 | 0.3494 | 0.005004 | 24.3943 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6122 | 15.9219 | 21.4107 | 4.0409 | 23.6172 | 82.9435 | 61.6015 | 82.1571 | 55.7588
2012-10-31 02:20 | 26.083 | 104.3844 | 82.9856 | 103.6094 | 77.2267 | 58.6243 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6121 | 15.9221 | 21.4026 | 4.0416 | 23.6171 | 82.9818 | 61.583 | 82.2068 | 55.8241
2012-10-31 02:20 | 26.0762 | 104.3512 | 83.0092 | 103.5799 | 77.258 | 58.6197 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2178 | 19.389 | 23.6112 | 15.9219 | 21.3998 | 4.0412 | 23.6162 | 82.9514 | 61.6094 | 82.1801 | 55.8582
2012-10-31 02:20 | 26.0807 | 104.3708 | 83.0365 | 103.6108 | 77.2663 | 58.6283 | 0.014351 | 0.34933 | 0.005013 | 24.3417 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6095 | 15.9218 | 21.4003 | 4.0418 | 23.6145 | 82.9705 | 61.6362 | 82.2105 | 55.866
2012-10-31 02:20 | 26.0755 | 104.3202 | 83.0009 | 103.617 | 77.2611 | 58.622 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2178 | 19.3889 | 23.611 | 15.9219 | 21.4152 | 4.0414 | 23.616 | 82.905 | 61.5857 | 82.2018 | 55.8459
2012-10-31 02:20 | 26.0717 | 104.3769 | 83.0503 | 103.617 | 77.1849 | 58.6243 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6102 | 15.9219 | 21.4034 | 4.0416 | 23.6152 | 82.9735 | 61.6469 | 82.2136 | 55.7815
2012-10-31 02:20 | 26.0717 | 104.3467 | 83.0655 | 103.651 | 77.1887 | 58.6278 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6104 | 15.922 | 21.3913 | 4.0418 | 23.6154 | 82.9554 | 61.6742 | 82.2597 | 55.7974
2012-10-31 02:20 | 26.074 | 104.3868 | 83.0488 | 103.6155 | 77.1758 | 58.6266 | 0.014326 | 0.34941 | 0.005006 | 24.3902 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6105 | 15.922 | 21.4017 | 4.0417 | 23.6155 | 82.9851 | 61.6471 | 82.2138 | 55.7741
2012-10-31 02:20 | 26.068 | 104.4035 | 83.0428 | 103.6511 | 77.1431 | 58.6208 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2178 | 19.3893 | 23.612 | 15.9218 | 21.4197 | 4.0413 | 23.617 | 82.9838 | 61.6231 | 82.2314 | 55.7234
2012-10-31 02:20 | 26.0598 | 104.3915 | 83.046 | 103.5975 | 77.173 | 58.6318 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.922 | 21.4236 | 4.0421 | 23.6136 | 82.9679 | 61.6224 | 82.1739 | 55.7494
2012-10-31 02:20 | 26.0553 | 104.3567 | 83.0301 | 103.6535 | 77.2142 | 58.6191 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.9219 | 21.4191 | 4.0412 | 23.6136 | 82.9376 | 61.611 | 82.2344 | 55.7951
2012-10-31 02:20 | 26.068 | 104.4186 | 83.0276 | 103.6662 | 77.2764 | 58.6214 | 0.014348 | 0.34939 | 0.005013 | 24.3509 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9219 | 21.4679 | 4.0414 | 23.6144 | 82.9507 | 61.5597 | 82.1983 | 55.8085
2012-10-31 02:20 | 26.053 | 104.3809 | 83.005 | 103.6701 | 77.2691 | 58.6278 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.9219 | 21.4569 | 4.0418 | 23.6131 | 82.924 | 61.5481 | 82.2132 | 55.8122
2012-10-31 02:20 | 26.0575 | 104.4232 | 83.0285 | 103.6481 | 77.2469 | 58.6295 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.4333 | 4.0419 | 23.6126 | 82.9899 | 61.5952 | 82.2148 | 55.8136
2012-10-31 02:20 | 26.0598 | 104.4179 | 83.0194 | 103.6845 | 77.2263 | 58.6249 | 0.014319 | 0.34939 | 0.005003 | 24.4002 | 1.2177 | 19.3877 | 23.608 | 15.9219 | 21.4156 | 4.0416 | 23.613 | 83.0023 | 61.6038 | 82.2689 | 55.8107
2012-10-31 02:20 | 26.0568 | 104.4225 | 83.0278 | 103.6588 | 77.2652 | 58.6151 | 0.01431 | 0.34933 | 0.004999 | 24.4115 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6079 | 15.9222 | 21.3724 | 4.0409 | 23.6129 | 83.0501 | 61.6554 | 82.2864 | 55.8928
2012-10-31 02:20 | 26.056 | 104.4709 | 83.0536 | 103.6731 | 77.2873 | 58.6353 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6087 | 15.9221 | 21.4118 | 4.0423 | 23.6137 | 83.0591 | 61.6418 | 82.2613 | 55.8755
2012-10-31 02:20 | 26.0515 | 104.4172 | 83.0757 | 103.6497 | 77.2333 | 58.6324 | 0.014332 | 0.34927 | 0.005006 | 24.3699 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6102 | 15.922 | 21.4153 | 4.0421 | 23.6152 | 83.0019 | 61.6604 | 82.2344 | 55.818
2012-10-31 02:20 | 26.0485 | 104.4596 | 83.0651 | 103.6505 | 77.276 | 58.6208 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6098 | 15.9218 | 21.3802 | 4.0413 | 23.6148 | 83.0794 | 61.6849 | 82.2703 | 55.8958
2012-10-31 02:20 | 26.0478 | 104.4059 | 83.053 | 103.646 | 77.2334 | 58.6231 | 0.014326 | 0.34946 | 0.005006 | 24.3933 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6098 | 15.9218 | 21.4156 | 4.0415 | 23.6148 | 82.9903 | 61.6374 | 82.2304 | 55.8178
2012-10-31 02:20 | 26.05 | 104.4497 | 83.059 | 103.7011 | 77.2432 | 58.6278 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6098 | 15.9219 | 21.4058 | 4.0418 | 23.6148 | 83.0439 | 61.6532 | 82.2953 | 55.8374
2012-10-31 02:20 | 26.0411 | 104.437 | 83.0463 | 103.6998 | 77.2191 | 58.6353 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2177 | 19.3891 | 23.611 | 15.9221 | 21.3969 | 4.0423 | 23.616 | 83.0401 | 61.6494 | 82.3029 | 55.8222
2012-10-31 02:21 | 26.0478 | 104.4664 | 83.072 | 103.7027 | 77.2143 | 58.6278 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6121 | 15.9219 | 21.4357 | 4.0418 | 23.6171 | 83.0307 | 61.6363 | 82.267 | 55.7786
2012-10-31 02:21 | 26.0493 | 104.4642 | 83.0507 | 103.6815 | 77.212 | 58.6278 | 0.014345 | 0.34936 | 0.005012 | 24.3539 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6108 | 15.922 | 21.4372 | 4.0418 | 23.6158 | 83.027 | 61.6135 | 82.2443 | 55.7748
2012-10-31 02:21 | 26.0396 | 104.4393 | 83.0486 | 103.7172 | 77.1718 | 58.6341 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2177 | 19.389 | 23.6106 | 15.9222 | 21.3713 | 4.0422 | 23.6156 | 83.068 | 61.6773 | 82.3459 | 55.8005
2012-10-31 02:21 | 26.0485 | 104.4558 | 83.103 | 103.711 | 77.2112 | 58.622 | 0.014332 | 0.3493 | 0.005006 | 24.372 | 1.2177 | 19.389 | 23.6109 | 15.922 | 21.4243 | 4.0414 | 23.6159 | 83.0315 | 61.6787 | 82.2867 | 55.7869
2012-10-31 02:21 | 26.0441 | 104.4665 | 83.072 | 103.7104 | 77.2602 | 58.6335 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6103 | 15.922 | 21.3758 | 4.0422 | 23.6153 | 83.0907 | 61.6962 | 82.3346 | 55.8844
2012-10-31 02:21 | 26.0396 | 104.4582 | 83.0562 | 103.6643 | 77.1871 | 58.6353 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.9219 | 21.4315 | 4.0423 | 23.6156 | 83.0267 | 61.6247 | 82.2328 | 55.7556
2012-10-31 02:21 | 26.0523 | 104.5012 | 83.0727 | 103.6921 | 77.2303 | 58.6422 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6125 | 15.9218 | 21.4 | 4.0428 | 23.6175 | 83.1012 | 61.6727 | 82.2921 | 55.8303
2012-10-31 02:21 | 26.0411 | 104.4522 | 83.0425 | 103.6582 | 77.2457 | 58.6445 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.922 | 21.3728 | 4.043 | 23.6165 | 83.0794 | 61.6697 | 82.2854 | 55.8729
2012-10-31 02:21 | 26.0448 | 104.4597 | 83.0993 | 103.7035 | 77.2952 | 58.6283 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.9219 | 21.3885 | 4.0418 | 23.6165 | 83.0712 | 61.7108 | 82.315 | 55.9067
2012-10-31 02:21 | 26.0478 | 104.4627 | 83.0302 | 103.7519 | 77.2715 | 58.633 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6115 | 15.922 | 21.4397 | 4.0422 | 23.6165 | 83.023 | 61.5905 | 82.3122 | 55.8318
2012-10-31 02:21 | 26.0411 | 104.4938 | 83.0728 | 103.7225 | 77.3105 | 58.6278 | 0.014348 | 0.34931 | 0.005012 | 24.3458 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6112 | 15.922 | 21.3848 | 4.0418 | 23.6162 | 83.109 | 61.688 | 82.3377 | 55.9257
2012-10-31 02:21 | 26.0426 | 104.4537 | 83.0895 | 103.7051 | 77.3082 | 58.6359 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2178 | 19.3897 | 23.613 | 15.9218 | 21.3903 | 4.0424 | 23.618 | 83.0634 | 61.6992 | 82.3148 | 55.9179
2012-10-31 02:21 | 26.0388 | 104.4574 | 83.1123 | 103.7164 | 77.3006 | 58.622 | 0.014345 | 0.34933 | 0.005011 | 24.3519 | 1.2178 | 19.39 | 23.6136 | 15.9219 | 21.4267 | 4.0414 | 23.6186 | 83.0307 | 61.6856 | 82.2897 | 55.8739
2012-10-31 02:21 | 26.05 | 104.514 | 83.0704 | 103.7163 | 77.3004 | 58.6324 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2178 | 19.39 | 23.6135 | 15.9219 | 21.4058 | 4.0421 | 23.6185 | 83.1082 | 61.6646 | 82.3105 | 55.8946
2012-10-31 02:21 | 26.0396 | 104.496 | 83.1169 | 103.7134 | 77.2976 | 58.6353 | 0.014332 | 0.34944 | 0.005008 | 24.382 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6116 | 15.922 | 21.3833 | 4.0423 | 23.6166 | 83.1127 | 61.7336 | 82.3301 | 55.9143
2012-10-31 02:21 | 26.0328 | 104.459 | 83.1101 | 103.7633 | 77.2832 | 58.6301 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6112 | 15.9219 | 21.4046 | 4.042 | 23.6162 | 83.0544 | 61.7055 | 82.3587 | 55.8786
2012-10-31 02:21 | 26.0358 | 104.5074 | 83.1055 | 103.7323 | 77.3357 | 58.6295 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6114 | 15.922 | 21.4116 | 4.0419 | 23.6164 | 83.0958 | 61.6939 | 82.3207 | 55.9241
2012-10-31 02:21 | 26.0351 | 104.4953 | 83.1466 | 103.7694 | 77.2969 | 58.6353 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6126 | 15.922 | 21.423 | 4.0423 | 23.6176 | 83.0723 | 61.7236 | 82.3464 | 55.8739
2012-10-31 02:21 | 26.0321 | 104.447 | 83.1284 | 103.7324 | 77.3129 | 58.6382 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6113 | 15.9219 | 21.4039 | 4.0425 | 23.6163 | 83.0431 | 61.7245 | 82.3285 | 55.909
2012-10-31 02:21 | 26.0448 | 104.5428 | 83.1563 | 103.7451 | 77.2685 | 58.6324 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6129 | 15.9218 | 21.4728 | 4.0421 | 23.6179 | 83.07 | 61.6835 | 82.2723 | 55.7957
2012-10-31 02:21 | 26.0298 | 104.5316 | 83.1489 | 103.7717 | 77.2001 | 58.626 | 0.014323 | 0.34941 | 0.005005 | 24.3953 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6122 | 15.9221 | 21.4658 | 4.0417 | 23.6172 | 83.0658 | 61.6831 | 82.3059 | 55.7343
2012-10-31 02:21 | 26.0328 | 104.5384 | 83.1177 | 103.7482 | 77.1879 | 58.6335 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6129 | 15.9218 | 21.4528 | 4.0422 | 23.6179 | 83.0856 | 61.6649 | 82.2954 | 55.7351
2012-10-31 02:21 | 26.0298 | 104.5089 | 83.1261 | 103.7528 | 77.284 | 58.6289 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2178 | 19.3899 | 23.613 | 15.9221 | 21.4016 | 4.0419 | 23.618 | 83.1073 | 61.7245 | 82.3512 | 55.8824
2012-10-31 02:21 | 26.0396 | 104.5528 | 83.1017 | 103.7966 | 77.3204 | 58.6283 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.9219 | 21.4315 | 4.0418 | 23.6156 | 83.1213 | 61.6702 | 82.3651 | 55.8889
2012-10-31 02:21 | 26.0246 | 104.5226 | 83.1095 | 103.7627 | 77.2559 | 58.6255 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6059 | 15.922 | 21.4366 | 4.0416 | 23.6109 | 83.086 | 61.6729 | 82.3261 | 55.8193
2012-10-31 02:21 | 26.0156 | 104.4834 | 83.1081 | 103.7764 | 77.266 | 58.6382 | 0.014319 | 0.34944 | 0.005004 | 24.4041 | 1.2175 | 19.385 | 23.6011 | 15.922 | 21.4195 | 4.0425 | 23.6061 | 83.0639 | 61.6886 | 82.3569 | 55.8465
2012-10-31 02:21 | 26.0246 | 104.534 | 83.1399 | 103.7627 | 77.2369 | 58.626 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2174 | 19.3845 | 23.5997 | 15.9222 | 21.4526 | 4.0417 | 23.6047 | 83.0814 | 61.6873 | 82.3101 | 55.7843
2012-10-31 02:21 | 26.0209 | 104.5265 | 83.102 | 103.7665 | 77.2789 | 58.6295 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2175 | 19.3858 | 23.6031 | 15.9221 | 21.4208 | 4.0419 | 23.6081 | 83.1057 | 61.6812 | 82.3457 | 55.8581
2012-10-31 02:22 | 26.0209 | 104.5189 | 83.1476 | 103.793 | 77.3475 | 58.6376 | 0.014319 | 0.34933 | 0.005002 | 24.3961 | 1.2176 | 19.387 | 23.6059 | 15.9221 | 21.4007 | 4.0425 | 23.6109 | 83.1182 | 61.7469 | 82.3923 | 55.9468
2012-10-31 02:22 | 26.0231 | 104.5249 | 83.1384 | 103.799 | 77.3458 | 58.6278 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6046 | 15.9219 | 21.407 | 4.0418 | 23.6096 | 83.1179 | 61.7314 | 82.392 | 55.9388
2012-10-31 02:22 | 26.0179 | 104.5197 | 83.1408 | 103.79 | 77.2987 | 58.6497 | 0.014332 | 0.3493 | 0.005006 | 24.372 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6056 | 15.922 | 21.4539 | 4.0433 | 23.6106 | 83.0658 | 61.6869 | 82.3361 | 55.8448
2012-10-31 02:22 | 26.0126 | 104.4993 | 83.1431 | 103.8112 | 77.3087 | 58.6307 | 0.014323 | 0.34946 | 0.005005 | 24.3984 | 1.2176 | 19.3874 | 23.6067 | 15.9223 | 21.4246 | 4.042 | 23.6117 | 83.0747 | 61.7185 | 82.3866 | 55.8841
2012-10-31 02:22 | 26.0223 | 104.5392 | 83.1376 | 103.7717 | 77.3108 | 58.6335 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6077 | 15.9222 | 21.4583 | 4.0422 | 23.6127 | 83.0809 | 61.6793 | 82.3134 | 55.8525
2012-10-31 02:22 | 26.0179 | 104.5159 | 83.118 | 103.7635 | 77.2987 | 58.6324 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6096 | 15.9221 | 21.4218 | 4.0421 | 23.6146 | 83.0941 | 61.6962 | 82.3417 | 55.8769
2012-10-31 02:22 | 26.0223 | 104.543 | 83.1262 | 103.836 | 77.3641 | 58.6226 | 0.014341 | 0.34943 | 0.005011 | 24.3657 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6095 | 15.9222 | 21.4744 | 4.0414 | 23.6145 | 83.0686 | 61.6518 | 82.3616 | 55.8897
2012-10-31 02:22 | 26.0164 | 104.5296 | 83.1431 | 103.7923 | 77.3125 | 58.6359 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6095 | 15.9221 | 21.4645 | 4.0424 | 23.6145 | 83.0651 | 61.6786 | 82.3278 | 55.848
2012-10-31 02:22 | 26.0141 | 104.5764 | 83.1826 | 103.8316 | 77.3026 | 58.6353 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9221 | 21.4261 | 4.0423 | 23.615 | 83.1503 | 61.7565 | 82.4055 | 55.8765
2012-10-31 02:22 | 26.0164 | 104.522 | 83.1355 | 103.8074 | 77.3125 | 58.6289 | 0.014323 | 0.34931 | 0.005003 | 24.3883 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9222 | 21.4243 | 4.0419 | 23.615 | 83.0977 | 61.7112 | 82.3831 | 55.8882
2012-10-31 02:22 | 26.0179 | 104.5311 | 83.137 | 103.8429 | 77.3178 | 58.6457 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6104 | 15.922 | 21.4379 | 4.043 | 23.6154 | 83.0932 | 61.6991 | 82.405 | 55.8799
2012-10-31 02:22 | 26.0096 | 104.5454 | 83.1629 | 103.8422 | 77.3133 | 58.6468 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6116 | 15.9221 | 21.4055 | 4.0431 | 23.6166 | 83.1399 | 61.7574 | 82.4367 | 55.9078
2012-10-31 02:22 | 26.0111 | 104.5432 | 83.153 | 103.8286 | 77.33 | 58.626 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6102 | 15.922 | 21.4351 | 4.0417 | 23.6152 | 83.1081 | 61.7179 | 82.3935 | 55.8949
2012-10-31 02:22 | 26.0119 | 104.5251 | 83.1424 | 103.784 | 77.4032 | 58.6318 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6102 | 15.9222 | 21.4319 | 4.0421 | 23.6152 | 83.0932 | 61.7105 | 82.3521 | 55.9713
2012-10-31 02:22 | 26.0164 | 104.5863 | 83.2076 | 103.8452 | 77.3468 | 58.6428 | 0.014307 | 0.34944 | 0.004999 | 24.4246 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6114 | 15.9222 | 21.4645 | 4.0428 | 23.6164 | 83.1218 | 61.7431 | 82.3807 | 55.8823
2012-10-31 02:22 | 26.0119 | 104.5704 | 83.1841 | 103.8558 | 77.3308 | 58.633 | 0.014316 | 0.34939 | 0.005002 | 24.4053 | 1.2178 | 19.3896 | 23.6123 | 15.922 | 21.4239 | 4.0422 | 23.6173 | 83.1465 | 61.7602 | 82.4319 | 55.9069
2012-10-31 02:22 | 26.0126 | 104.5673 | 83.1355 | 103.8187 | 77.362 | 58.6364 | 0.014307 | 0.34939 | 0.004999 | 24.4206 | 1.2178 | 19.3895 | 23.612 | 15.9221 | 21.4607 | 4.0424 | 23.617 | 83.1066 | 61.6748 | 82.358 | 55.9013
2012-10-31 02:22 | 26.0051 | 104.5561 | 83.1508 | 103.7923 | 77.3507 | 58.6405 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6126 | 15.922 | 21.4251 | 4.0427 | 23.6176 | 83.131 | 61.7257 | 82.3672 | 55.9256
2012-10-31 02:22 | 26.0126 | 104.6014 | 83.1659 | 103.8301 | 77.2972 | 58.648 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2178 | 19.3895 | 23.6121 | 15.922 | 21.4125 | 4.0432 | 23.6171 | 83.1889 | 61.7534 | 82.4176 | 55.8847
2012-10-31 02:22 | 26.0126 | 104.5749 | 83.1507 | 103.8414 | 77.3087 | 58.6526 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6119 | 15.922 | 21.4045 | 4.0435 | 23.6169 | 83.1704 | 61.7462 | 82.4369 | 55.9042
2012-10-31 02:22 | 26.0096 | 104.5984 | 83.1553 | 103.8195 | 77.3552 | 58.633 | 0.014335 | 0.34947 | 0.00501 | 24.3789 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6122 | 15.9218 | 21.4055 | 4.0422 | 23.6173 | 83.1929 | 61.7498 | 82.414 | 55.9497
2012-10-31 02:22 | 26.0066 | 104.6105 | 83.1523 | 103.8165 | 77.3408 | 58.6272 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2177 | 19.389 | 23.6108 | 15.9221 | 21.3905 | 4.0418 | 23.6158 | 83.22 | 61.7618 | 82.426 | 55.9503
2012-10-31 02:22 | 26.0238 | 104.5937 | 83.1353 | 103.8526 | 77.3161 | 58.6532 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6116 | 15.9219 | 21.3996 | 4.0436 | 23.6167 | 83.1941 | 61.7357 | 82.453 | 55.9165
2012-10-31 02:22 | 26.0066 | 104.5613 | 83.1675 | 103.8241 | 77.2989 | 58.6318 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6101 | 15.922 | 21.3864 | 4.0421 | 23.6151 | 83.1749 | 61.7811 | 82.4377 | 55.9125
2012-10-31 02:22 | 26.0134 | 104.5946 | 83.1591 | 103.8573 | 77.3819 | 58.6359 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6086 | 15.922 | 21.3692 | 4.0424 | 23.6136 | 83.2254 | 61.7899 | 82.4881 | 56.0127
2012-10-31 02:22 | 26.0096 | 104.6211 | 83.1705 | 103.8384 | 77.4238 | 58.6422 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6064 | 15.9221 | 21.4216 | 4.0428 | 23.6114 | 83.1995 | 61.7489 | 82.4168 | 56.0022
2012-10-31 02:22 | 26.0119 | 104.6082 | 83.169 | 103.8634 | 77.3918 | 58.6422 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6041 | 15.9221 | 21.3636 | 4.0428 | 23.6091 | 83.2446 | 61.8054 | 82.4998 | 56.0282
2012-10-31 02:22 | 26.0156 | 104.5893 | 83.1385 | 103.8217 | 77.4184 | 58.6353 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2175 | 19.3856 | 23.6025 | 15.9222 | 21.3714 | 4.0423 | 23.6075 | 83.2179 | 61.7671 | 82.4503 | 56.047
2012-10-31 02:23 | 26.0096 | 104.5757 | 83.1515 | 103.812 | 77.4009 | 58.6486 | 0.014323 | 0.3494 | 0.005004 | 24.3943 | 1.2176 | 19.387 | 23.6057 | 15.9222 | 21.3814 | 4.0432 | 23.6107 | 83.1943 | 61.7701 | 82.4306 | 56.0195
2012-10-31 02:23 | 26.0194 | 104.6082 | 83.1689 | 103.8596 | 77.3117 | 58.6422 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2176 | 19.3877 | 23.6074 | 15.9223 | 21.3591 | 4.0428 | 23.6124 | 83.2491 | 61.8098 | 82.5005 | 55.9526
2012-10-31 02:23 | 26.0141 | 104.5953 | 83.1408 | 103.8467 | 77.2721 | 58.6341 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6078 | 15.9222 | 21.3297 | 4.0422 | 23.6128 | 83.2656 | 61.8111 | 82.517 | 55.9424
2012-10-31 02:23 | 26.0141 | 104.6218 | 83.1484 | 103.8089 | 77.3673 | 58.637 | 0.014354 | 0.34943 | 0.005016 | 24.3437 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6089 | 15.9219 | 21.3056 | 4.0424 | 23.6139 | 83.3162 | 61.8428 | 82.5033 | 56.0617
2012-10-31 02:23 | 26.0149 | 104.5886 | 83.1416 | 103.8399 | 77.4138 | 58.6428 | 0.014326 | 0.34928 | 0.005004 | 24.3811 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6092 | 15.9221 | 21.3185 | 4.0428 | 23.6142 | 83.2701 | 61.8231 | 82.5214 | 56.0953
2012-10-31 02:23 | 26.0141 | 104.5991 | 83.1598 | 103.8618 | 77.3826 | 58.6393 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6096 | 15.922 | 21.3096 | 4.0426 | 23.6146 | 83.2895 | 61.8502 | 82.5522 | 56.073
2012-10-31 02:23 | 26.0149 | 104.6075 | 83.1568 | 103.8588 | 77.3643 | 58.648 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6101 | 15.922 | 21.3506 | 4.0432 | 23.6151 | 83.2569 | 61.8062 | 82.5082 | 56.0137
2012-10-31 02:23 | 26.0186 | 104.5809 | 83.1795 | 103.821 | 77.3299 | 58.6376 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9221 | 21.3583 | 4.0425 | 23.615 | 83.2226 | 61.8212 | 82.4627 | 55.9716
2012-10-31 02:23 | 26.0201 | 104.6127 | 83.1886 | 103.8527 | 77.3314 | 58.6457 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6114 | 15.9219 | 21.3357 | 4.043 | 23.6164 | 83.277 | 61.8529 | 82.517 | 55.9957
2012-10-31 02:23 | 26.0126 | 104.5598 | 83.1393 | 103.8603 | 77.3353 | 58.6474 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6129 | 15.9221 | 21.4085 | 4.0432 | 23.6179 | 83.1513 | 61.7308 | 82.4518 | 55.9268
2012-10-31 02:23 | 26.0194 | 104.5893 | 83.1651 | 103.8293 | 77.3574 | 58.6445 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2178 | 19.3894 | 23.612 | 15.922 | 21.3591 | 4.043 | 23.617 | 83.2302 | 61.806 | 82.4702 | 55.9983
2012-10-31 02:23 | 26.0209 | 104.621 | 83.178 | 103.8611 | 77.3856 | 58.6486 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6114 | 15.922 | 21.4007 | 4.0432 | 23.6164 | 83.2203 | 61.7773 | 82.4604 | 55.9849
2012-10-31 02:23 | 26.0066 | 104.6181 | 83.1333 | 103.8316 | 77.3484 | 58.6601 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6114 | 15.9221 | 21.3503 | 4.044 | 23.6164 | 83.2678 | 61.783 | 82.4813 | 55.9981
2012-10-31 02:23 | 26.0164 | 104.6127 | 83.1697 | 103.8566 | 77.3772 | 58.6544 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6091 | 15.922 | 21.3641 | 4.0436 | 23.6141 | 83.2486 | 61.8056 | 82.4925 | 56.0131
2012-10-31 02:23 | 26.0223 | 104.6073 | 83.2021 | 103.8814 | 77.4098 | 58.652 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6097 | 15.9222 | 21.3901 | 4.0435 | 23.6147 | 83.2172 | 61.812 | 82.4913 | 56.0197
2012-10-31 02:23 | 26.0156 | 104.6006 | 83.2068 | 103.8898 | 77.365 | 58.6457 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6106 | 15.922 | 21.3954 | 4.043 | 23.6156 | 83.2052 | 61.8114 | 82.4944 | 55.9696
2012-10-31 02:23 | 26.0186 | 104.6338 | 83.1719 | 103.8739 | 77.3413 | 58.6393 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6098 | 15.9219 | 21.3503 | 4.0426 | 23.6148 | 83.2835 | 61.8216 | 82.5236 | 55.991
2012-10-31 02:23 | 26.0164 | 104.6354 | 83.1924 | 103.8906 | 77.3201 | 58.648 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6075 | 15.9219 | 21.3561 | 4.0432 | 23.6125 | 83.2793 | 61.8363 | 82.5345 | 55.964
2012-10-31 02:23 | 26.0164 | 104.6203 | 83.1659 | 103.8717 | 77.362 | 58.6439 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3875 | 23.6071 | 15.9222 | 21.2999 | 4.0429 | 23.6121 | 83.3204 | 61.866 | 82.5718 | 56.0621
2012-10-31 02:23 | 26.0201 | 104.658 | 83.1544 | 103.8792 | 77.3848 | 58.6428 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6073 | 15.9219 | 21.3277 | 4.0428 | 23.6123 | 83.3303 | 61.8267 | 82.5515 | 56.0571
2012-10-31 02:23 | 26.0201 | 104.6505 | 83.1772 | 103.9019 | 77.2743 | 58.6405 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6077 | 15.922 | 21.3478 | 4.0427 | 23.6127 | 83.3027 | 61.8294 | 82.5541 | 55.9265
2012-10-31 02:23 | 26.0171 | 104.6437 | 83.2007 | 103.8762 | 77.3703 | 58.6526 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9221 | 21.3448 | 4.0435 | 23.615 | 83.2989 | 61.8559 | 82.5314 | 56.0255
2012-10-31 02:23 | 26.0298 | 104.6148 | 83.1717 | 103.8775 | 77.4287 | 58.6503 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6095 | 15.9222 | 21.3253 | 4.0434 | 23.6145 | 83.2895 | 61.8464 | 82.5522 | 56.1034
2012-10-31 02:23 | 26.0126 | 104.6467 | 83.1811 | 103.8868 | 77.4458 | 58.6561 | 0.014345 | 0.34949 | 0.005013 | 24.363 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6117 | 15.9221 | 21.3603 | 4.0438 | 23.6167 | 83.2864 | 61.8208 | 82.5265 | 56.0855
2012-10-31 02:23 | 26.0134 | 104.6438 | 83.1591 | 103.8876 | 77.3704 | 58.6474 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6102 | 15.922 | 21.329 | 4.0432 | 23.6152 | 83.3148 | 61.8301 | 82.5586 | 56.0414
2012-10-31 02:23 | 26.0164 | 104.6657 | 83.2152 | 103.8717 | 77.3087 | 58.6439 | 0.014348 | 0.34936 | 0.005013 | 24.3488 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6113 | 15.9221 | 21.3039 | 4.0429 | 23.6163 | 83.3618 | 61.9113 | 82.5678 | 56.0048
2012-10-31 02:23 | 26.0164 | 104.643 | 83.1849 | 103.8982 | 77.3582 | 58.6515 | 0.014345 | 0.34934 | 0.005011 | 24.3529 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6097 | 15.9221 | 21.324 | 4.0434 | 23.6147 | 83.319 | 61.8609 | 82.5742 | 56.0342
2012-10-31 02:24 | 26.0209 | 104.6513 | 83.1856 | 103.8989 | 77.416 | 58.6526 | 0.014319 | 0.34943 | 0.005003 | 24.4032 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9222 | 21.3526 | 4.0435 | 23.615 | 83.2987 | 61.833 | 82.5463 | 56.0634
2012-10-31 02:24 | 26.0209 | 104.6853 | 83.1666 | 103.9253 | 77.4313 | 58.652 | 0.014348 | 0.34934 | 0.005012 | 24.3478 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6106 | 15.9221 | 21.3566 | 4.0435 | 23.6156 | 83.3287 | 61.81 | 82.5687 | 56.0747
2012-10-31 02:24 | 26.0096 | 104.6816 | 83.1818 | 103.8762 | 77.4619 | 58.6445 | 0.014341 | 0.34943 | 0.005011 | 24.3657 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6097 | 15.9221 | 21.3172 | 4.043 | 23.6147 | 83.3644 | 61.8646 | 82.559 | 56.1447
2012-10-31 02:24 | 26.0149 | 104.6642 | 83.1834 | 103.874 | 77.3796 | 58.6416 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6085 | 15.9222 | 21.3787 | 4.0428 | 23.6136 | 83.2855 | 61.8047 | 82.4953 | 56.0009
2012-10-31 02:24 | 26.0291 | 104.7351 | 83.2317 | 103.8617 | 77.4242 | 58.6532 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.922 | 21.3527 | 4.0436 | 23.614 | 83.3824 | 61.879 | 82.509 | 56.0715
2012-10-31 02:24 | 26.0156 | 104.6611 | 83.2334 | 103.9276 | 77.4222 | 58.6538 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6087 | 15.9221 | 21.3834 | 4.0436 | 23.6137 | 83.2777 | 61.85 | 82.5442 | 56.0388
2012-10-31 02:24 | 26.0179 | 104.6596 | 83.2281 | 103.911 | 77.4207 | 58.6671 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6073 | 15.9221 | 21.3696 | 4.0445 | 23.6123 | 83.29 | 61.8585 | 82.5414 | 56.0511
2012-10-31 02:24 | 26.0201 | 104.6807 | 83.2189 | 103.9132 | 77.4076 | 58.6486 | 0.014316 | 0.34939 | 0.005002 | 24.4053 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6075 | 15.9221 | 21.3478 | 4.0432 | 23.6125 | 83.3329 | 61.8711 | 82.5654 | 56.0598
2012-10-31 02:24 | 26.0186 | 104.7019 | 83.1871 | 103.9041 | 77.4023 | 58.6532 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6084 | 15.9219 | 21.3623 | 4.0436 | 23.6134 | 83.3396 | 61.8248 | 82.5418 | 56.04
2012-10-31 02:24 | 26.0149 | 104.6717 | 83.2099 | 103.9345 | 77.3986 | 58.6503 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6099 | 15.9222 | 21.3867 | 4.0434 | 23.6149 | 83.285 | 61.8232 | 82.5478 | 56.0119
2012-10-31 02:24 | 26.0209 | 104.6891 | 83.2235 | 103.9367 | 77.4275 | 58.6486 | 0.014351 | 0.34937 | 0.005014 | 24.3447 | 1.2177 | 19.388 | 23.6087 | 15.9219 | 21.3325 | 4.0432 | 23.6137 | 83.3566 | 61.891 | 82.6042 | 56.095
2012-10-31 02:24 | 26.0276 | 104.6996 | 83.234 | 103.9094 | 77.4151 | 58.6405 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6105 | 15.9222 | 21.3994 | 4.0427 | 23.6155 | 83.3002 | 61.8346 | 82.51 | 56.0157
2012-10-31 02:24 | 26.0171 | 104.7155 | 83.2653 | 103.9404 | 77.3284 | 58.6445 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2177 | 19.389 | 23.6107 | 15.9222 | 21.3608 | 4.043 | 23.6157 | 83.3547 | 61.9045 | 82.5796 | 55.9676
2012-10-31 02:24 | 26.0186 | 104.683 | 83.2288 | 103.9495 | 77.3642 | 58.6561 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2177 | 19.389 | 23.611 | 15.922 | 21.3703 | 4.0438 | 23.616 | 83.3127 | 61.8585 | 82.5792 | 55.9939
2012-10-31 02:24 | 26.0149 | 104.7058 | 83.2441 | 103.9307 | 77.4024 | 58.659 | 0.014351 | 0.34936 | 0.005014 | 24.3437 | 1.2178 | 19.3892 | 23.6113 | 15.9221 | 21.3546 | 4.044 | 23.6163 | 83.3512 | 61.8895 | 82.5761 | 56.0478
2012-10-31 02:24 | 26.0089 | 104.7338 | 83.2685 | 103.9058 | 77.3697 | 58.6509 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3887 | 23.61 | 15.9221 | 21.3928 | 4.0434 | 23.615 | 83.341 | 61.8757 | 82.513 | 55.9769
2012-10-31 02:24 | 26.0089 | 104.6998 | 83.2381 | 103.9133 | 77.4193 | 58.6636 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6094 | 15.922 | 21.3887 | 4.0443 | 23.6144 | 83.3111 | 61.8494 | 82.5246 | 56.0306
2012-10-31 02:24 | 26.0104 | 104.6748 | 83.232 | 103.9526 | 77.4246 | 58.6607 | 0.014326 | 0.34943 | 0.005006 | 24.3912 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6088 | 15.9222 | 21.3461 | 4.0441 | 23.6138 | 83.3287 | 61.8859 | 82.6065 | 56.0785
2012-10-31 02:24 | 26.0089 | 104.6998 | 83.2153 | 103.9663 | 77.3736 | 58.659 | 0.014348 | 0.34931 | 0.005012 | 24.3458 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6107 | 15.922 | 21.3647 | 4.044 | 23.6157 | 83.3351 | 61.8506 | 82.6016 | 56.0089
2012-10-31 02:24 | 26.0134 | 104.7421 | 83.2198 | 103.9519 | 77.4162 | 58.6578 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6102 | 15.9221 | 21.3411 | 4.0439 | 23.6152 | 83.401 | 61.8787 | 82.6108 | 56.0751
2012-10-31 02:24 | 26.0231 | 104.6837 | 83.2523 | 103.9578 | 77.3497 | 58.6445 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6113 | 15.9219 | 21.3909 | 4.043 | 23.6163 | 83.2928 | 61.8614 | 82.5669 | 55.9588
2012-10-31 02:24 | 26.0126 | 104.7488 | 83.1697 | 103.9322 | 77.3163 | 58.6457 | 0.014326 | 0.34944 | 0.005006 | 24.3922 | 1.2177 | 19.3892 | 23.6111 | 15.9223 | 21.4045 | 4.043 | 23.6161 | 83.3443 | 61.7652 | 82.5277 | 55.9118
2012-10-31 02:24 | 26.0119 | 104.7255 | 83.2259 | 103.9315 | 77.3346 | 58.6422 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2178 | 19.3899 | 23.6128 | 15.9221 | 21.3837 | 4.0428 | 23.6178 | 83.3418 | 61.8422 | 82.5478 | 55.9509
2012-10-31 02:24 | 26.0201 | 104.7261 | 83.2417 | 103.9813 | 77.3657 | 58.6584 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2178 | 19.3894 | 23.6119 | 15.922 | 21.3357 | 4.0439 | 23.6169 | 83.3904 | 61.906 | 82.6456 | 56.03
2012-10-31 02:24 | 26.0171 | 104.7042 | 83.2235 | 103.9631 | 77.4046 | 58.6503 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2178 | 19.39 | 23.613 | 15.9222 | 21.3809 | 4.0434 | 23.618 | 83.3233 | 61.8426 | 82.5822 | 56.0237
2012-10-31 02:24 | 26.0126 | 104.7186 | 83.2266 | 103.9738 | 77.442 | 58.6578 | 0.014326 | 0.34931 | 0.005004 | 24.3832 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6124 | 15.9221 | 21.3483 | 4.0439 | 23.6174 | 83.3703 | 61.8783 | 82.6255 | 56.0937
2012-10-31 02:24 | 26.0126 | 104.7072 | 83.2076 | 103.9284 | 77.3963 | 58.6503 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6096 | 15.922 | 21.3403 | 4.0434 | 23.6146 | 83.3669 | 61.8673 | 82.5881 | 56.056
2012-10-31 02:24 | 26.0171 | 104.7117 | 83.2083 | 103.9556 | 77.4008 | 58.6642 | 0.014326 | 0.3492 | 0.005003 | 24.3751 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6094 | 15.922 | 21.3046 | 4.0443 | 23.6144 | 83.4071 | 61.9037 | 82.651 | 56.0962
2012-10-31 02:25 | 26.0149 | 104.7398 | 83.2137 | 103.9798 | 77.4062 | 58.6457 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.389 | 23.6112 | 15.9219 | 21.3305 | 4.043 | 23.6162 | 83.4093 | 61.8832 | 82.6493 | 56.0757
2012-10-31 02:25 | 26.0223 | 104.7661 | 83.2629 | 103.9721 | 77.4479 | 58.6468 | 0.014316 | 0.34931 | 0.005001 | 24.4002 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6103 | 15.9218 | 21.2937 | 4.0431 | 23.6153 | 83.4724 | 61.9692 | 82.6784 | 56.1542
2012-10-31 02:25 | 26.0291 | 104.7653 | 83.1938 | 103.9827 | 77.428 | 58.6532 | 0.014329 | 0.34931 | 0.005005 | 24.378 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6093 | 15.922 | 21.3166 | 4.0436 | 23.6143 | 83.4487 | 61.8772 | 82.6661 | 56.1114
2012-10-31 02:25 | 26.0149 | 104.7511 | 83.2213 | 103.9496 | 77.4138 | 58.6416 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6117 | 15.9219 | 21.3185 | 4.0428 | 23.6167 | 83.4326 | 61.9028 | 82.6311 | 56.0953
2012-10-31 02:25 | 26.0186 | 104.7284 | 83.206 | 103.9684 | 77.4137 | 58.6468 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.389 | 23.6108 | 15.922 | 21.2981 | 4.0431 | 23.6158 | 83.4303 | 61.9079 | 82.6703 | 56.1156
2012-10-31 02:25 | 26.0171 | 104.7042 | 83.2425 | 103.9669 | 77.3818 | 58.6497 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6107 | 15.9219 | 21.3086 | 4.0433 | 23.6157 | 83.3956 | 61.9339 | 82.6583 | 56.0732
2012-10-31 02:25 | 26.0253 | 104.7389 | 83.2355 | 103.9902 | 77.4357 | 58.6405 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6117 | 15.9219 | 21.3409 | 4.0427 | 23.6167 | 83.398 | 61.8946 | 82.6493 | 56.0948
2012-10-31 02:25 | 26.0231 | 104.7707 | 83.2181 | 103.9994 | 77.4868 | 58.6555 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6112 | 15.922 | 21.3106 | 4.0437 | 23.6162 | 83.4601 | 61.9075 | 82.6888 | 56.1762
2012-10-31 02:25 | 26.0194 | 104.7519 | 83.2524 | 103.9768 | 77.445 | 58.6515 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2178 | 19.3897 | 23.6127 | 15.9219 | 21.3471 | 4.0434 | 23.6177 | 83.4048 | 61.9053 | 82.6297 | 56.0979
2012-10-31 02:25 | 26.0291 | 104.754 | 83.2735 | 104.0092 | 77.4509 | 58.6497 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6101 | 15.9219 | 21.3407 | 4.0433 | 23.6151 | 83.4133 | 61.9328 | 82.6685 | 56.1102
2012-10-31 02:25 | 26.0164 | 104.7451 | 83.2418 | 103.97 | 77.423 | 58.6468 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2178 | 19.389 | 23.6111 | 15.9219 | 21.3079 | 4.0431 | 23.6161 | 83.4372 | 61.9339 | 82.6621 | 56.1151
2012-10-31 02:25 | 26.0261 | 104.751 | 83.2439 | 103.991 | 77.4403 | 58.648 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6113 | 15.9219 | 21.3256 | 4.0432 | 23.6163 | 83.4254 | 61.9183 | 82.6654 | 56.1147
2012-10-31 02:25 | 26.0246 | 104.723 | 83.2348 | 104.0387 | 77.4235 | 58.6451 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6098 | 15.9219 | 21.3804 | 4.043 | 23.6148 | 83.3426 | 61.8544 | 82.6583 | 56.0431
2012-10-31 02:25 | 26.0253 | 104.7426 | 83.2735 | 104.0091 | 77.4585 | 58.652 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9218 | 21.3449 | 4.0435 | 23.6142 | 83.3977 | 61.9286 | 82.6642 | 56.1136
2012-10-31 02:25 | 26.0238 | 104.7789 | 83.2872 | 104.0265 | 77.4266 | 58.652 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.388 | 23.6088 | 15.9218 | 21.3595 | 4.0435 | 23.6138 | 83.4194 | 61.9277 | 82.667 | 56.0671
2012-10-31 02:25 | 26.0194 | 104.7594 | 83.2296 | 103.9919 | 77.4031 | 58.6457 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6093 | 15.9218 | 21.3109 | 4.043 | 23.6143 | 83.4485 | 61.9187 | 82.681 | 56.0922
2012-10-31 02:25 | 26.0231 | 104.748 | 83.2561 | 103.9956 | 77.4982 | 58.648 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6098 | 15.922 | 21.3387 | 4.0432 | 23.6148 | 83.4093 | 61.9174 | 82.6569 | 56.1595
2012-10-31 02:25 | 26.0134 | 104.7232 | 83.2844 | 103.9935 | 77.4581 | 58.6509 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6101 | 15.9217 | 21.3089 | 4.0434 | 23.6151 | 83.4143 | 61.9755 | 82.6846 | 56.1492
2012-10-31 02:25 | 26.0231 | 104.7707 | 83.2485 | 104.0334 | 77.4639 | 58.6648 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6078 | 15.9219 | 21.3588 | 4.0444 | 23.6128 | 83.4119 | 61.8897 | 82.6746 | 56.1051
2012-10-31 02:25 | 26.0186 | 104.7889 | 83.2896 | 104.0138 | 77.4747 | 58.6532 | 0.014338 | 0.34947 | 0.005011 | 24.3738 | 1.2176 | 19.387 | 23.6063 | 15.9218 | 21.3222 | 4.0436 | 23.6113 | 83.4667 | 61.9674 | 82.6916 | 56.1525
2012-10-31 02:25 | 26.0119 | 104.7784 | 83.3019 | 104.0071 | 77.468 | 58.6607 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.3677 | 4.0441 | 23.6124 | 83.4107 | 61.9342 | 82.6394 | 56.1003
2012-10-31 02:25 | 26.0096 | 104.7458 | 83.2654 | 103.9972 | 77.4771 | 58.6376 | 0.014348 | 0.34934 | 0.005012 | 24.3478 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.922 | 21.3051 | 4.0425 | 23.6136 | 83.4407 | 61.9603 | 82.6921 | 56.172
2012-10-31 02:25 | 26.0201 | 104.8282 | 83.2759 | 104.0228 | 77.4609 | 58.6526 | 0.014338 | 0.34943 | 0.00501 | 24.3708 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9218 | 21.3116 | 4.0435 | 23.6144 | 83.5166 | 61.9643 | 82.7112 | 56.1493
2012-10-31 02:25 | 26.0126 | 104.7904 | 83.2646 | 104.0229 | 77.4992 | 58.652 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2177 | 19.388 | 23.6087 | 15.9219 | 21.3282 | 4.0435 | 23.6137 | 83.4622 | 61.9364 | 82.6947 | 56.171
2012-10-31 02:25 | 26.0096 | 104.795 | 83.3299 | 104.0804 | 77.519 | 58.6561 | 0.014323 | 0.34937 | 0.005004 | 24.3923 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6087 | 15.9221 | 21.3654 | 4.0438 | 23.6137 | 83.4296 | 61.9645 | 82.715 | 56.1536
2012-10-31 02:25 | 26.0134 | 104.7874 | 83.3489 | 104.0199 | 77.4581 | 58.6515 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.3878 | 23.608 | 15.922 | 21.3611 | 4.0434 | 23.6131 | 83.4263 | 61.9878 | 82.6588 | 56.097
2012-10-31 02:25 | 26.0186 | 104.804 | 83.3237 | 104.0138 | 77.448 | 58.6503 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.922 | 21.3583 | 4.0434 | 23.6131 | 83.4457 | 61.9654 | 82.6555 | 56.0897
2012-10-31 02:26 | 26.0096 | 104.7874 | 83.3261 | 104.0577 | 77.5266 | 58.6492 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9218 | 21.3493 | 4.0433 | 23.6142 | 83.4381 | 61.9768 | 82.7084 | 56.1773
2012-10-31 02:26 | 26.0126 | 104.7715 | 83.3026 | 104.0305 | 77.5487 | 58.6578 | 0.014329 | 0.34937 | 0.005006 | 24.3821 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6101 | 15.9219 | 21.3804 | 4.0439 | 23.6151 | 83.3911 | 61.9222 | 82.6501 | 56.1683
2012-10-31 02:26 | 26.0126 | 104.8131 | 83.3367 | 103.9851 | 77.5258 | 58.6509 | 0.014307 | 0.34937 | 0.004998 | 24.4196 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6092 | 15.9217 | 21.3924 | 4.0434 | 23.6142 | 83.4207 | 61.9443 | 82.5927 | 56.1334
2012-10-31 02:26 | 26.0096 | 104.7874 | 83.3641 | 104.0426 | 77.5571 | 58.652 | 0.014341 | 0.34941 | 0.005011 | 24.3647 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.9219 | 21.3613 | 4.0435 | 23.614 | 83.4261 | 62.0028 | 82.6813 | 56.1958
2012-10-31 02:26 | 26.0126 | 104.8396 | 83.3595 | 104.0418 | 77.5334 | 58.6648 | 0.014351 | 0.34936 | 0.005014 | 24.3437 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6087 | 15.9217 | 21.3844 | 4.0444 | 23.6137 | 83.4552 | 61.9751 | 82.6574 | 56.149
2012-10-31 02:26 | 25.9969 | 104.7936 | 83.321 | 104.0488 | 77.4454 | 58.6538 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.9219 | 21.3446 | 4.0436 | 23.6131 | 83.449 | 61.9764 | 82.7042 | 56.1008
2012-10-31 02:26 | 26.0126 | 104.8093 | 83.3823 | 104.0418 | 77.5296 | 58.6561 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6086 | 15.9217 | 21.3764 | 4.0438 | 23.6136 | 83.4329 | 62.0059 | 82.6654 | 56.1532
2012-10-31 02:26 | 26.0134 | 104.7874 | 83.3679 | 104.0577 | 77.4809 | 58.6515 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6099 | 15.9217 | 21.3491 | 4.0434 | 23.6149 | 83.4383 | 62.0188 | 82.7086 | 56.1318
2012-10-31 02:26 | 26.0081 | 104.7859 | 83.3512 | 104.0297 | 77.5328 | 58.6439 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2178 | 19.389 | 23.6112 | 15.9219 | 21.3478 | 4.0429 | 23.6162 | 83.4381 | 62.0034 | 82.6819 | 56.185
2012-10-31 02:26 | 26.0141 | 104.7768 | 83.3306 | 104.0584 | 77.5121 | 58.6492 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2178 | 19.3887 | 23.6106 | 15.9217 | 21.3618 | 4.0433 | 23.6156 | 83.415 | 61.9688 | 82.6966 | 56.1503
2012-10-31 02:26 | 26.0051 | 104.817 | 83.3558 | 104.0419 | 77.5221 | 58.652 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6086 | 15.9217 | 21.3448 | 4.0435 | 23.6136 | 83.4722 | 62.011 | 82.6971 | 56.1773
2012-10-31 02:26 | 26.0134 | 104.8177 | 83.3337 | 104.0388 | 77.58 | 58.6561 | 0.014323 | 0.34943 | 0.005005 | 24.3964 | 1.2177 | 19.3878 | 23.608 | 15.922 | 21.321 | 4.0438 | 23.613 | 83.4967 | 62.0127 | 82.7178 | 56.259
2012-10-31 02:26 | 26.0006 | 104.82 | 83.3551 | 104.079 | 77.5062 | 58.6549 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3881 | 23.609 | 15.9219 | 21.3403 | 4.0437 | 23.614 | 83.4797 | 62.0148 | 82.7387 | 56.1659
2012-10-31 02:26 | 26.0006 | 104.8049 | 83.3627 | 104.0676 | 77.5329 | 58.6434 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6104 | 15.9218 | 21.3162 | 4.0429 | 23.6154 | 83.4887 | 62.0465 | 82.7514 | 56.2167
2012-10-31 02:26 | 26.0044 | 104.8503 | 83.3817 | 104.0903 | 77.5748 | 58.6439 | 0.014341 | 0.34943 | 0.005011 | 24.3657 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6115 | 15.9218 | 21.3842 | 4.0429 | 23.6165 | 83.4661 | 61.9975 | 82.7061 | 56.1906
2012-10-31 02:26 | 26.0044 | 104.8011 | 83.3475 | 104.0865 | 77.5138 | 58.6434 | 0.014332 | 0.34952 | 0.005009 | 24.3871 | 1.2178 | 19.3893 | 23.612 | 15.9218 | 21.328 | 4.0429 | 23.617 | 83.4731 | 62.0195 | 82.7585 | 56.1858
2012-10-31 02:26 | 26.0074 | 104.8646 | 83.3505 | 104.1047 | 77.5854 | 58.6434 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6101 | 15.9216 | 21.3632 | 4.0429 | 23.6151 | 83.5014 | 61.9873 | 82.7415 | 56.2222
2012-10-31 02:26 | 25.9939 | 104.8511 | 83.3256 | 104.0534 | 77.6328 | 58.6434 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2178 | 19.3886 | 23.6105 | 15.9216 | 21.3416 | 4.0429 | 23.6155 | 83.5095 | 61.984 | 82.7118 | 56.2912
2012-10-31 02:26 | 26.0044 | 104.8541 | 83.3589 | 104.1054 | 77.5862 | 58.6526 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.9219 | 21.3642 | 4.0435 | 23.6136 | 83.4899 | 61.9947 | 82.7412 | 56.222
2012-10-31 02:26 | 26.0059 | 104.8064 | 83.3946 | 104.1069 | 77.6486 | 58.6503 | 0.014341 | 0.34941 | 0.005011 | 24.3647 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6087 | 15.922 | 21.3536 | 4.0434 | 23.6137 | 83.4528 | 62.041 | 82.7533 | 56.295
2012-10-31 02:26 | 25.9969 | 104.839 | 83.3932 | 104.1055 | 77.5673 | 58.6601 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6095 | 15.9218 | 21.3406 | 4.044 | 23.6145 | 83.4984 | 62.0526 | 82.7649 | 56.2267
2012-10-31 02:26 | 25.9984 | 104.8367 | 83.4061 | 104.0881 | 77.5497 | 58.6584 | 0.014338 | 0.34946 | 0.005011 | 24.3729 | 1.2177 | 19.388 | 23.6087 | 15.9218 | 21.314 | 4.0439 | 23.6137 | 83.5227 | 62.0921 | 82.7741 | 56.2357
2012-10-31 02:26 | 25.9932 | 104.8693 | 83.3971 | 104.0867 | 77.6702 | 58.652 | 0.014341 | 0.34943 | 0.005011 | 24.3657 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6082 | 15.9217 | 21.3209 | 4.0435 | 23.6132 | 83.5484 | 62.0762 | 82.7658 | 56.3493
2012-10-31 02:26 | 26.0014 | 104.87 | 83.4167 | 104.1251 | 77.6441 | 58.6688 | 0.014323 | 0.34943 | 0.005005 | 24.3964 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6067 | 15.9219 | 21.3572 | 4.0446 | 23.6117 | 83.5128 | 62.0595 | 82.7679 | 56.2869
2012-10-31 02:26 | 25.9902 | 104.855 | 83.432 | 104.0837 | 77.652 | 58.6549 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6084 | 15.9219 | 21.3058 | 4.0437 | 23.6134 | 83.5492 | 62.1262 | 82.7779 | 56.3462
2012-10-31 02:26 | 25.9939 | 104.8814 | 83.4243 | 104.1328 | 77.6252 | 58.6526 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.9219 | 21.3737 | 4.0435 | 23.6156 | 83.5077 | 62.0506 | 82.7591 | 56.2515
2012-10-31 02:26 | 25.9947 | 104.8368 | 83.4403 | 104.0655 | 77.706 | 58.6665 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6092 | 15.9216 | 21.3585 | 4.0445 | 23.6142 | 83.4783 | 62.0818 | 82.707 | 56.3475
2012-10-31 02:27 | 25.9917 | 104.8603 | 83.4183 | 104.089 | 77.6573 | 58.6549 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6068 | 15.9219 | 21.3475 | 4.0437 | 23.6119 | 83.5128 | 62.0708 | 82.7415 | 56.3098
2012-10-31 02:27 | 25.9887 | 104.8384 | 83.4381 | 104.1011 | 77.6391 | 58.6549 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6049 | 15.9221 | 21.3445 | 4.0437 | 23.6099 | 83.4939 | 62.0936 | 82.7566 | 56.2946
2012-10-31 02:27 | 25.9969 | 104.8995 | 83.4501 | 104.1206 | 77.613 | 58.6486 | 0.014329 | 0.34927 | 0.005005 | 24.375 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6046 | 15.922 | 21.3527 | 4.0432 | 23.6097 | 83.5468 | 62.0974 | 82.7679 | 56.2603
2012-10-31 02:27 | 25.9954 | 104.8753 | 83.4486 | 104.1153 | 77.5924 | 58.6688 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6064 | 15.9219 | 21.3552 | 4.0446 | 23.6114 | 83.5201 | 62.0934 | 82.7601 | 56.2372
2012-10-31 02:27 | 25.9924 | 104.895 | 83.4456 | 104.1086 | 77.6237 | 58.6596 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6092 | 15.922 | 21.3441 | 4.044 | 23.6142 | 83.5509 | 62.1015 | 82.7645 | 56.2796
2012-10-31 02:27 | 25.9939 | 104.9192 | 83.4471 | 104.1101 | 77.6595 | 58.6526 | 0.014326 | 0.34941 | 0.005006 | 24.3902 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9219 | 21.3416 | 4.0435 | 23.6142 | 83.5776 | 62.1055 | 82.7685 | 56.3179
2012-10-31 02:27 | 25.9939 | 104.8549 | 83.4699 | 104.1176 | 77.6709 | 58.6544 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6071 | 15.9219 | 21.3376 | 4.0436 | 23.6121 | 83.5173 | 62.1323 | 82.78 | 56.3333
2012-10-31 02:27 | 25.9902 | 104.8663 | 83.4434 | 104.1064 | 77.6977 | 58.6596 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6069 | 15.922 | 21.3741 | 4.044 | 23.6119 | 83.4922 | 62.0693 | 82.7323 | 56.3236
2012-10-31 02:27 | 25.9917 | 104.8716 | 83.4791 | 104.1532 | 77.6802 | 58.6532 | 0.014351 | 0.34939 | 0.005014 | 24.3458 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6087 | 15.922 | 21.3876 | 4.0436 | 23.6137 | 83.484 | 62.0915 | 82.7656 | 56.2926
2012-10-31 02:27 | 25.9902 | 104.8663 | 83.4776 | 104.1139 | 77.6253 | 58.6532 | 0.014329 | 0.34937 | 0.005006 | 24.3821 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6064 | 15.922 | 21.35 | 4.0436 | 23.6114 | 83.5163 | 62.1276 | 82.7639 | 56.2753
2012-10-31 02:27 | 25.9902 | 104.8436 | 83.4928 | 104.1026 | 77.652 | 58.6532 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6052 | 15.9221 | 21.3419 | 4.0436 | 23.6102 | 83.5017 | 62.1509 | 82.7607 | 56.3101
2012-10-31 02:27 | 25.9932 | 104.9071 | 83.473 | 104.1358 | 77.6321 | 58.6497 | 0.014345 | 0.34944 | 0.005013 | 24.3599 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6049 | 15.922 | 21.3409 | 4.0433 | 23.6099 | 83.5662 | 62.1321 | 82.7949 | 56.2912
2012-10-31 02:27 | 25.9932 | 104.9185 | 83.4882 | 104.1812 | 77.7312 | 58.6428 | 0.014319 | 0.34943 | 0.005003 | 24.4032 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6058 | 15.9219 | 21.3249 | 4.0428 | 23.6108 | 83.5936 | 62.1633 | 82.8563 | 56.4063
2012-10-31 02:27 | 25.9917 | 104.8867 | 83.5095 | 104.1343 | 77.6497 | 58.6544 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6057 | 15.922 | 21.3756 | 4.0436 | 23.6107 | 83.5111 | 62.1339 | 82.7587 | 56.2741
2012-10-31 02:27 | 25.9954 | 104.8715 | 83.4752 | 104.1267 | 77.6343 | 58.6538 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6048 | 15.922 | 21.3471 | 4.0436 | 23.6098 | 83.5244 | 62.1281 | 82.7796 | 56.2872
2012-10-31 02:27 | 25.9947 | 104.8935 | 83.5125 | 104.1978 | 77.6603 | 58.6648 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.3344 | 4.0444 | 23.6126 | 83.5591 | 62.1781 | 82.8634 | 56.3259
2012-10-31 02:27 | 25.9932 | 104.892 | 83.473 | 104.1472 | 77.6474 | 58.6561 | 0.014326 | 0.34931 | 0.005004 | 24.3832 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.9219 | 21.357 | 4.0438 | 23.614 | 83.535 | 62.116 | 82.7902 | 56.2904
2012-10-31 02:27 | 25.9932 | 104.8958 | 83.4958 | 104.151 | 77.735 | 58.6492 | 0.014326 | 0.34944 | 0.005006 | 24.3922 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6093 | 15.9218 | 21.3369 | 4.0433 | 23.6143 | 83.5589 | 62.1589 | 82.8141 | 56.3981
2012-10-31 02:27 | 25.9879 | 104.8603 | 83.5171 | 104.1305 | 77.6535 | 58.6567 | 0.014323 | 0.34943 | 0.005005 | 24.3964 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9218 | 21.3477 | 4.0438 | 23.6142 | 83.5126 | 62.1694 | 82.7828 | 56.3058
2012-10-31 02:27 | 25.9924 | 104.8912 | 83.4836 | 104.1464 | 77.7113 | 58.6503 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6083 | 15.9219 | 21.3361 | 4.0434 | 23.6134 | 83.5551 | 62.1475 | 82.8103 | 56.3752
2012-10-31 02:27 | 25.9827 | 104.874 | 83.5157 | 104.1367 | 77.6483 | 58.6567 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2176 | 19.387 | 23.606 | 15.922 | 21.3304 | 4.0438 | 23.611 | 83.5436 | 62.1853 | 82.8063 | 56.3179
2012-10-31 02:27 | 25.9939 | 104.8814 | 83.5155 | 104.1365 | 77.6405 | 58.6463 | 0.014341 | 0.34931 | 0.005009 | 24.3576 | 1.2175 | 19.3856 | 23.6028 | 15.9219 | 21.3737 | 4.0431 | 23.6078 | 83.5077 | 62.1418 | 82.7628 | 56.2668
2012-10-31 02:27 | 25.9887 | 104.9102 | 83.4837 | 104.1351 | 77.6353 | 58.6468 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2174 | 19.3839 | 23.5987 | 15.922 | 21.3926 | 4.0431 | 23.6037 | 83.5176 | 62.0911 | 82.7425 | 56.2427
2012-10-31 02:27 | 25.9849 | 104.9102 | 83.5217 | 104.1502 | 77.6391 | 58.6561 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2175 | 19.3849 | 23.601 | 15.922 | 21.3928 | 4.0438 | 23.606 | 83.5174 | 62.1289 | 82.7574 | 56.2463
2012-10-31 02:28 | 25.9849 | 104.9178 | 83.4913 | 104.1653 | 77.6429 | 58.6607 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6045 | 15.922 | 21.3567 | 4.0441 | 23.6095 | 83.5611 | 62.1346 | 82.8086 | 56.2862
2012-10-31 02:28 | 25.9849 | 104.8573 | 83.4837 | 104.1427 | 77.7381 | 58.6532 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.9219 | 21.3206 | 4.0436 | 23.6102 | 83.5367 | 62.1631 | 82.8221 | 56.4175
2012-10-31 02:28 | 25.9894 | 104.9147 | 83.5072 | 104.1925 | 77.7083 | 58.6515 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2174 | 19.3844 | 23.5995 | 15.9222 | 21.3612 | 4.0434 | 23.6045 | 83.5535 | 62.146 | 82.8313 | 56.3471
2012-10-31 02:28 | 25.9909 | 104.9162 | 83.5049 | 104.1146 | 77.7593 | 58.6526 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2175 | 19.3847 | 23.6007 | 15.9219 | 21.3426 | 4.0435 | 23.6057 | 83.5736 | 62.1623 | 82.772 | 56.4167
2012-10-31 02:28 | 25.9879 | 104.8792 | 83.5284 | 104.1986 | 77.7144 | 58.6596 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2175 | 19.3853 | 23.6016 | 15.9223 | 21.3557 | 4.044 | 23.6066 | 83.5235 | 62.1727 | 82.8429 | 56.3587
2012-10-31 02:28 | 25.9887 | 104.9026 | 83.5558 | 104.1729 | 77.7419 | 58.6503 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2175 | 19.3857 | 23.6027 | 15.9222 | 21.3324 | 4.0434 | 23.6077 | 83.5702 | 62.2234 | 82.8405 | 56.4095
2012-10-31 02:28 | 25.9849 | 104.8913 | 83.5444 | 104.1767 | 77.7457 | 58.6555 | 0.014341 | 0.34943 | 0.005011 | 24.3657 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6045 | 15.9219 | 21.3166 | 4.0437 | 23.6095 | 83.5747 | 62.2278 | 82.8601 | 56.4291
2012-10-31 02:28 | 25.9872 | 104.8747 | 83.5391 | 104.1374 | 77.8509 | 58.6636 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6057 | 15.9219 | 21.363 | 4.0443 | 23.6107 | 83.5117 | 62.1761 | 82.7744 | 56.4879
2012-10-31 02:28 | 25.9842 | 104.9095 | 83.5703 | 104.1495 | 77.806 | 58.6503 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6048 | 15.922 | 21.3239 | 4.0434 | 23.6098 | 83.5856 | 62.2464 | 82.8256 | 56.4821
2012-10-31 02:28 | 25.9864 | 104.8928 | 83.5421 | 104.1744 | 77.7434 | 58.6596 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.922 | 21.3422 | 4.044 | 23.6118 | 83.5506 | 62.1999 | 82.8322 | 56.4012
2012-10-31 02:28 | 25.9917 | 104.9208 | 83.5285 | 104.191 | 77.7868 | 58.6624 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6077 | 15.9218 | 21.3635 | 4.0442 | 23.6128 | 83.5573 | 62.165 | 82.8275 | 56.4233
2012-10-31 02:28 | 25.9857 | 104.9034 | 83.5642 | 104.1888 | 77.7122 | 58.6399 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2177 | 19.388 | 23.6089 | 15.9216 | 21.3334 | 4.0426 | 23.6139 | 83.57 | 62.2308 | 82.8554 | 56.3788
2012-10-31 02:28 | 25.9857 | 104.9186 | 83.5794 | 104.2002 | 77.7161 | 58.6723 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6093 | 15.9221 | 21.2893 | 4.0449 | 23.6143 | 83.6293 | 62.2901 | 82.9109 | 56.4268
2012-10-31 02:28 | 25.976 | 104.9126 | 83.5545 | 104.1489 | 77.6987 | 58.6526 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.3117 | 4.0435 | 23.6126 | 83.6009 | 62.2428 | 82.8372 | 56.387
2012-10-31 02:28 | 25.9827 | 104.9458 | 83.5498 | 104.1783 | 77.774 | 58.6457 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2176 | 19.387 | 23.6061 | 15.9219 | 21.3344 | 4.043 | 23.6111 | 83.6114 | 62.2154 | 82.8439 | 56.4396
2012-10-31 02:28 | 25.976 | 104.9504 | 83.5659 | 104.1753 | 77.7711 | 58.6492 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6077 | 15.922 | 21.3639 | 4.0433 | 23.6128 | 83.5865 | 62.202 | 82.8114 | 56.4072
2012-10-31 02:28 | 25.9804 | 104.9397 | 83.5361 | 104.1684 | 77.7717 | 58.6584 | 0.014329 | 0.34931 | 0.005005 | 24.378 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.3161 | 4.0439 | 23.6126 | 83.6236 | 62.22 | 82.8523 | 56.4556
2012-10-31 02:28 | 25.9767 | 104.9549 | 83.5552 | 104.1647 | 77.7375 | 58.6676 | 0.014326 | 0.34933 | 0.005004 | 24.3842 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6088 | 15.9219 | 21.3204 | 4.0445 | 23.6138 | 83.6345 | 62.2348 | 82.8443 | 56.4171
2012-10-31 02:28 | 25.9834 | 104.92 | 83.5315 | 104.2092 | 77.729 | 58.663 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6107 | 15.9218 | 21.291 | 4.0442 | 23.6157 | 83.629 | 62.2405 | 82.9182 | 56.438
2012-10-31 02:28 | 25.9834 | 104.9314 | 83.5505 | 104.213 | 77.7328 | 58.663 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6102 | 15.9218 | 21.291 | 4.0442 | 23.6152 | 83.6404 | 62.2595 | 82.922 | 56.4418
2012-10-31 02:28 | 25.9857 | 104.979 | 83.5528 | 104.2304 | 77.7046 | 58.6492 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6102 | 15.9219 | 21.2652 | 4.0433 | 23.6152 | 83.7138 | 62.2876 | 82.9652 | 56.4394
2012-10-31 02:28 | 25.9752 | 104.9534 | 83.5347 | 104.2124 | 77.7284 | 58.652 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6097 | 15.9218 | 21.2747 | 4.0435 | 23.6147 | 83.6787 | 62.26 | 82.9377 | 56.4537
2012-10-31 02:28 | 25.9789 | 104.9496 | 83.5384 | 104.2009 | 77.7588 | 58.6382 | 0.014304 | 0.34931 | 0.004997 | 24.4207 | 1.2177 | 19.388 | 23.6087 | 15.922 | 21.2624 | 4.0425 | 23.6137 | 83.6872 | 62.276 | 82.9385 | 56.4964
2012-10-31 02:28 | 25.9797 | 104.9352 | 83.5127 | 104.2017 | 77.752 | 58.6601 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3881 | 23.609 | 15.9219 | 21.2833 | 4.044 | 23.614 | 83.6519 | 62.2294 | 82.9184 | 56.4687
2012-10-31 02:28 | 25.9842 | 104.9738 | 83.5475 | 104.244 | 77.7184 | 58.663 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6099 | 15.9218 | 21.3239 | 4.0442 | 23.615 | 83.6499 | 62.2236 | 82.9201 | 56.3945
2012-10-31 02:29 | 25.9782 | 104.9715 | 83.515 | 104.2343 | 77.7124 | 58.6694 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2178 | 19.3893 | 23.6117 | 15.9219 | 21.2858 | 4.0447 | 23.6167 | 83.6857 | 62.2292 | 82.9485 | 56.4266
2012-10-31 02:29 | 25.9789 | 104.9571 | 83.565 | 104.2009 | 77.6864 | 58.6653 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6097 | 15.9217 | 21.3025 | 4.0444 | 23.6147 | 83.6546 | 62.2625 | 82.8984 | 56.3839
2012-10-31 02:29 | 25.9782 | 104.9375 | 83.5567 | 104.2305 | 77.72 | 58.6619 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6071 | 15.922 | 21.334 | 4.0442 | 23.6121 | 83.6035 | 62.2227 | 82.8965 | 56.386
2012-10-31 02:29 | 25.9864 | 104.976 | 83.5194 | 104.2576 | 77.7129 | 58.659 | 0.014323 | 0.34933 | 0.005003 | 24.3893 | 1.2177 | 19.388 | 23.6084 | 15.922 | 21.302 | 4.044 | 23.6134 | 83.674 | 62.2174 | 82.9556 | 56.4109
2012-10-31 02:29 | 25.9864 | 104.9646 | 83.5345 | 104.2614 | 77.7587 | 58.6538 | 0.014316 | 0.3494 | 0.005002 | 24.4063 | 1.2177 | 19.388 | 23.6088 | 15.9218 | 21.3381 | 4.0436 | 23.6138 | 83.6265 | 62.1964 | 82.9233 | 56.4206
2012-10-31 02:29 | 25.9879 | 104.9548 | 83.5892 | 104.2137 | 77.7373 | 58.6613 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.9219 | 21.2794 | 4.0441 | 23.6102 | 83.6754 | 62.3098 | 82.9343 | 56.4579
2012-10-31 02:29 | 25.9752 | 104.9534 | 83.5347 | 104.2086 | 77.6865 | 58.6561 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6054 | 15.922 | 21.331 | 4.0438 | 23.6104 | 83.6224 | 62.2037 | 82.8776 | 56.3555
2012-10-31 02:29 | 25.9752 | 104.9496 | 83.5461 | 104.2388 | 77.7398 | 58.6607 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3861 | 23.6037 | 15.922 | 21.2988 | 4.0441 | 23.6088 | 83.6508 | 62.2473 | 82.94 | 56.441
2012-10-31 02:29 | 25.9789 | 104.9912 | 83.5081 | 104.2123 | 77.7245 | 58.6451 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2176 | 19.3866 | 23.605 | 15.9221 | 21.2463 | 4.043 | 23.61 | 83.7449 | 62.2618 | 82.966 | 56.4782
2012-10-31 02:29 | 25.9797 | 104.9617 | 83.5202 | 104.232 | 77.7748 | 58.6596 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6057 | 15.9218 | 21.2873 | 4.044 | 23.6107 | 83.6744 | 62.2329 | 82.9447 | 56.4875
2012-10-31 02:29 | 25.9812 | 104.9859 | 83.5711 | 104.2221 | 77.7725 | 58.6578 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6054 | 15.922 | 21.3169 | 4.0439 | 23.6104 | 83.669 | 62.2542 | 82.9052 | 56.4556
2012-10-31 02:29 | 25.9842 | 104.9813 | 83.5817 | 104.2403 | 77.726 | 58.6474 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2174 | 19.384 | 23.5988 | 15.9219 | 21.2918 | 4.0432 | 23.6038 | 83.6895 | 62.2899 | 82.9485 | 56.4342
2012-10-31 02:29 | 25.9782 | 104.964 | 83.5491 | 104.2305 | 77.8114 | 58.6596 | 0.014326 | 0.34944 | 0.005006 | 24.3922 | 1.2174 | 19.3833 | 23.597 | 15.9221 | 21.3299 | 4.044 | 23.602 | 83.6341 | 62.2192 | 82.9006 | 56.4815
2012-10-31 02:29 | 25.9834 | 104.9654 | 83.5543 | 104.213 | 77.809 | 58.6572 | 0.014348 | 0.34936 | 0.005013 | 24.3488 | 1.2174 | 19.384 | 23.5988 | 15.9221 | 21.2669 | 4.0438 | 23.6038 | 83.6985 | 62.2874 | 82.9461 | 56.5421
2012-10-31 02:29 | 25.9827 | 104.9685 | 83.5916 | 104.2388 | 77.7702 | 58.6648 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2175 | 19.3855 | 23.6023 | 15.922 | 21.2541 | 4.0444 | 23.6073 | 83.7144 | 62.3375 | 82.9847 | 56.5161
2012-10-31 02:29 | 25.9842 | 104.9662 | 83.5589 | 104.2403 | 77.7526 | 58.6653 | 0.014329 | 0.34931 | 0.005005 | 24.378 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6054 | 15.9217 | 21.3159 | 4.0444 | 23.6104 | 83.6503 | 62.243 | 82.9244 | 56.4367
2012-10-31 02:29 | 25.9864 | 104.9797 | 83.6067 | 104.2538 | 77.7053 | 58.6601 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6067 | 15.9218 | 21.3141 | 4.044 | 23.6117 | 83.6656 | 62.2926 | 82.9397 | 56.3912
2012-10-31 02:29 | 25.9894 | 104.9525 | 83.5831 | 104.2908 | 77.7274 | 58.6648 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2176 | 19.3874 | 23.607 | 15.922 | 21.3251 | 4.0444 | 23.612 | 83.6274 | 62.258 | 82.9657 | 56.4023
2012-10-31 02:29 | 25.9842 | 104.9624 | 83.5893 | 104.2667 | 77.7069 | 58.6584 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2177 | 19.388 | 23.6082 | 15.9221 | 21.2958 | 4.0439 | 23.6132 | 83.6666 | 62.2935 | 82.9709 | 56.4111
2012-10-31 02:29 | 25.9804 | 105.0002 | 83.5893 | 104.2705 | 77.745 | 58.6613 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9218 | 21.3121 | 4.0441 | 23.6142 | 83.6881 | 62.2772 | 82.9584 | 56.4329
2012-10-31 02:29 | 25.9812 | 104.967 | 83.5293 | 104.241 | 77.7268 | 58.6561 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.922 | 21.3129 | 4.0438 | 23.6141 | 83.6541 | 62.2164 | 82.9281 | 56.4139
2012-10-31 02:29 | 25.9789 | 104.9836 | 83.5726 | 104.2463 | 77.7397 | 58.6624 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6082 | 15.9219 | 21.2985 | 4.0442 | 23.6132 | 83.6851 | 62.2741 | 82.9478 | 56.4412
2012-10-31 02:29 | 25.9819 | 104.9563 | 83.5794 | 104.2644 | 77.7199 | 58.6584 | 0.014335 | 0.34931 | 0.005007 | 24.3678 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.9219 | 21.3256 | 4.0439 | 23.6136 | 83.6307 | 62.2538 | 82.9388 | 56.3943
2012-10-31 02:29 | 25.9849 | 104.982 | 83.5976 | 104.2447 | 77.7343 | 58.6596 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.922 | 21.3085 | 4.044 | 23.6102 | 83.6735 | 62.2891 | 82.9362 | 56.4258
2012-10-31 02:30 | 25.9782 | 105.0283 | 83.5719 | 104.2607 | 77.7276 | 58.6607 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6051 | 15.9218 | 21.2938 | 4.0441 | 23.6102 | 83.7345 | 62.2781 | 82.9669 | 56.4338
2012-10-31 02:30 | 25.976 | 104.992 | 83.5735 | 104.2812 | 77.714 | 58.659 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6072 | 15.9219 | 21.3358 | 4.044 | 23.6122 | 83.6562 | 62.2377 | 82.9454 | 56.3782
2012-10-31 02:30 | 25.976 | 105.0034 | 83.5583 | 104.2736 | 77.6645 | 58.6549 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6072 | 15.9219 | 21.3277 | 4.0437 | 23.6123 | 83.6757 | 62.2306 | 82.9459 | 56.3368
2012-10-31 02:30 | 25.97 | 105.0238 | 83.5789 | 104.2714 | 77.7308 | 58.6509 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6065 | 15.9219 | 21.2535 | 4.0434 | 23.6115 | 83.7703 | 62.3254 | 83.0179 | 56.4773
2012-10-31 02:30 | 25.9707 | 105.0056 | 83.553 | 104.2608 | 77.743 | 58.652 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6075 | 15.922 | 21.3024 | 4.0435 | 23.6125 | 83.7032 | 62.2506 | 82.9584 | 56.4406
2012-10-31 02:30 | 25.9707 | 104.9943 | 83.5226 | 104.2457 | 77.6782 | 58.6497 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6063 | 15.9222 | 21.2743 | 4.0433 | 23.6113 | 83.72 | 62.2483 | 82.9714 | 56.4039
2012-10-31 02:30 | 25.9677 | 104.9951 | 83.5462 | 104.2578 | 77.7057 | 58.6544 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6061 | 15.9218 | 21.2753 | 4.0436 | 23.6111 | 83.7198 | 62.2709 | 82.9825 | 56.4304
2012-10-31 02:30 | 25.9737 | 105.0049 | 83.5484 | 104.2676 | 77.7155 | 58.6636 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.9219 | 21.3174 | 4.0443 | 23.6102 | 83.6875 | 62.231 | 82.9502 | 56.3981
2012-10-31 02:30 | 25.973 | 104.9815 | 83.5173 | 104.2744 | 77.6957 | 58.659 | 0.014313 | 0.34937 | 0.005001 | 24.4093 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6057 | 15.922 | 21.3167 | 4.044 | 23.6107 | 83.6648 | 62.2006 | 82.9577 | 56.379
2012-10-31 02:30 | 25.9774 | 105.0539 | 83.5559 | 104.2826 | 77.6011 | 58.6636 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6067 | 15.9219 | 21.281 | 4.0443 | 23.6118 | 83.7729 | 62.2749 | 83.0016 | 56.3201
2012-10-31 02:30 | 25.9804 | 105.0153 | 83.5172 | 104.2365 | 77.6841 | 58.6526 | 0.014329 | 0.34936 | 0.005006 | 24.3811 | 1.2176 | 19.387 | 23.6061 | 15.922 | 21.2759 | 4.0435 | 23.6111 | 83.7394 | 62.2413 | 82.9606 | 56.4082
2012-10-31 02:30 | 25.967 | 104.983 | 83.5113 | 104.2609 | 77.6478 | 58.6457 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6064 | 15.9221 | 21.2505 | 4.043 | 23.6114 | 83.7325 | 62.2608 | 83.0104 | 56.3973
2012-10-31 02:30 | 25.9745 | 105.0397 | 83.5075 | 104.2835 | 77.6706 | 58.6642 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6067 | 15.9221 | 21.27 | 4.0443 | 23.6117 | 83.7697 | 62.2375 | 83.0135 | 56.4006
2012-10-31 02:30 | 25.9707 | 104.9905 | 83.515 | 104.2683 | 77.6782 | 58.6613 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6065 | 15.9219 | 21.2582 | 4.0441 | 23.6115 | 83.7323 | 62.2568 | 83.0101 | 56.42
2012-10-31 02:30 | 25.9737 | 104.9973 | 83.5218 | 104.2713 | 77.6812 | 58.6659 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6047 | 15.922 | 21.2492 | 4.0444 | 23.6098 | 83.7481 | 62.2726 | 83.0221 | 56.432
2012-10-31 02:30 | 25.9752 | 105.0593 | 83.4968 | 104.2842 | 77.7056 | 58.652 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6048 | 15.9221 | 21.2627 | 4.0435 | 23.6098 | 83.7966 | 62.2341 | 83.0215 | 56.4429
2012-10-31 02:30 | 25.9789 | 105.0252 | 83.5498 | 104.2917 | 77.7131 | 58.6445 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6049 | 15.9219 | 21.2343 | 4.043 | 23.6099 | 83.7909 | 62.3155 | 83.0574 | 56.4788
2012-10-31 02:30 | 25.9774 | 105.0086 | 83.4876 | 104.2637 | 77.7306 | 58.6387 | 0.014345 | 0.34944 | 0.005013 | 24.3599 | 1.2175 | 19.3861 | 23.6034 | 15.9222 | 21.2127 | 4.0426 | 23.6085 | 83.7959 | 62.2749 | 83.051 | 56.5179
2012-10-31 02:30 | 25.9722 | 105.0336 | 83.5241 | 104.2623 | 77.6835 | 58.6544 | 0.014326 | 0.34943 | 0.005006 | 24.3912 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6052 | 15.922 | 21.2517 | 4.0436 | 23.6102 | 83.7819 | 62.2724 | 83.0106 | 56.4318
2012-10-31 02:30 | 25.9797 | 105.0033 | 83.5316 | 104.3038 | 77.7367 | 58.6405 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6059 | 15.9218 | 21.2752 | 4.0427 | 23.6109 | 83.7281 | 62.2564 | 83.0286 | 56.4615
2012-10-31 02:30 | 25.9804 | 105.0078 | 83.5741 | 104.2894 | 77.7527 | 58.6393 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6071 | 15.9219 | 21.2318 | 4.0426 | 23.6121 | 83.776 | 62.3423 | 83.0576 | 56.5209
2012-10-31 02:30 | 25.9782 | 105.0169 | 83.5415 | 104.2569 | 77.7124 | 58.6347 | 0.01431 | 0.34936 | 0.004999 | 24.4135 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6083 | 15.9219 | 21.2416 | 4.0423 | 23.6133 | 83.7753 | 62.2999 | 83.0153 | 56.4708
2012-10-31 02:30 | 25.9774 | 105.0123 | 83.5066 | 104.275 | 77.7649 | 58.6405 | 0.014323 | 0.34937 | 0.005004 | 24.3923 | 1.2177 | 19.3877 | 23.608 | 15.9219 | 21.2248 | 4.0427 | 23.613 | 83.7875 | 62.2818 | 83.0502 | 56.5401
2012-10-31 02:30 | 25.9849 | 105.0085 | 83.5254 | 104.2447 | 77.8029 | 58.652 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6088 | 15.9221 | 21.2644 | 4.0435 | 23.6138 | 83.7441 | 62.261 | 82.9803 | 56.5385
2012-10-31 02:30 | 25.97 | 105.0503 | 83.5523 | 104.2866 | 77.7042 | 58.6405 | 0.014348 | 0.34943 | 0.005014 | 24.3538 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.922 | 21.1973 | 4.0427 | 23.614 | 83.853 | 62.355 | 83.0893 | 56.5069
2012-10-31 02:31 | 25.9752 | 105.0366 | 83.5271 | 104.2691 | 77.7398 | 58.6434 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6063 | 15.9221 | 21.2386 | 4.0429 | 23.6113 | 83.798 | 62.2885 | 83.0305 | 56.5012
2012-10-31 02:31 | 25.9849 | 105.0236 | 83.5406 | 104.3166 | 77.7229 | 58.6509 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6057 | 15.9219 | 21.2483 | 4.0434 | 23.6107 | 83.7753 | 62.2923 | 83.0683 | 56.4746
2012-10-31 02:31 | 25.9797 | 105.0411 | 83.5696 | 104.2925 | 77.6872 | 58.6532 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3873 | 23.607 | 15.9219 | 21.2271 | 4.0436 | 23.612 | 83.814 | 62.3425 | 83.0654 | 56.4601
2012-10-31 02:31 | 25.9827 | 105.0365 | 83.5498 | 104.303 | 77.7207 | 58.6468 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6049 | 15.9222 | 21.1979 | 4.0431 | 23.6099 | 83.8386 | 62.3519 | 83.1051 | 56.5228
2012-10-31 02:31 | 25.9812 | 105.054 | 83.5673 | 104.294 | 77.7535 | 58.6422 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6052 | 15.9218 | 21.2205 | 4.0428 | 23.6102 | 83.8335 | 62.3468 | 83.0735 | 56.533
2012-10-31 02:31 | 25.9812 | 105.0199 | 83.5369 | 104.2826 | 77.7306 | 58.6387 | 0.014332 | 0.34944 | 0.005008 | 24.382 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6041 | 15.922 | 21.2607 | 4.0426 | 23.6091 | 83.7592 | 62.2762 | 83.0219 | 56.4699
2012-10-31 02:31 | 25.9804 | 105.0153 | 83.5893 | 104.2667 | 77.7374 | 58.6445 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6053 | 15.9218 | 21.2278 | 4.043 | 23.6103 | 83.7875 | 62.3615 | 83.0389 | 56.5096
2012-10-31 02:31 | 25.9797 | 105.0373 | 83.524 | 104.2887 | 77.7291 | 58.6457 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6072 | 15.9221 | 21.2592 | 4.043 | 23.6122 | 83.7781 | 62.2648 | 83.0295 | 56.4699
2012-10-31 02:31 | 25.9789 | 105.029 | 83.565 | 104.2917 | 77.6826 | 58.6445 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6081 | 15.9218 | 21.2704 | 4.043 | 23.6131 | 83.7586 | 62.2946 | 83.0213 | 56.4122
2012-10-31 02:31 | 25.976 | 105.0336 | 83.5545 | 104.2963 | 77.6568 | 58.6445 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6078 | 15.922 | 21.2796 | 4.043 | 23.6128 | 83.754 | 62.2749 | 83.0167 | 56.3772
2012-10-31 02:31 | 25.9902 | 105.0214 | 83.5497 | 104.2916 | 77.6825 | 58.6387 | 0.014348 | 0.34941 | 0.005013 | 24.3528 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6078 | 15.9217 | 21.2777 | 4.0426 | 23.6128 | 83.7437 | 62.272 | 83.0139 | 56.4048
2012-10-31 02:31 | 25.9842 | 105.0154 | 83.5513 | 104.2932 | 77.6955 | 58.6376 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2176 | 19.3874 | 23.607 | 15.922 | 21.2316 | 4.0425 | 23.6121 | 83.7838 | 62.3197 | 83.0616 | 56.4639
2012-10-31 02:31 | 25.9849 | 105.0425 | 83.5368 | 104.3015 | 77.6695 | 58.6457 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6077 | 15.9218 | 21.2403 | 4.043 | 23.6127 | 83.8022 | 62.2965 | 83.0612 | 56.4292
2012-10-31 02:31 | 25.9812 | 105.0048 | 83.5445 | 104.3393 | 77.6963 | 58.6492 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6063 | 15.9221 | 21.2727 | 4.0433 | 23.6113 | 83.7321 | 62.2718 | 83.0666 | 56.4236
2012-10-31 02:31 | 25.976 | 105.0147 | 83.5583 | 104.2926 | 77.7444 | 58.6468 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6067 | 15.9219 | 21.2635 | 4.0431 | 23.6117 | 83.7512 | 62.2948 | 83.0291 | 56.4809
2012-10-31 02:31 | 25.9789 | 105.0517 | 83.5612 | 104.2803 | 77.7359 | 58.6526 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6049 | 15.9218 | 21.2503 | 4.0435 | 23.6099 | 83.8014 | 62.3109 | 83.03 | 56.4856
2012-10-31 02:31 | 25.9827 | 105.0479 | 83.546 | 104.2841 | 77.7702 | 58.6382 | 0.014323 | 0.34944 | 0.005005 | 24.3973 | 1.2176 | 19.386 | 23.6037 | 15.922 | 21.2822 | 4.0425 | 23.6087 | 83.7657 | 62.2638 | 83.0019 | 56.488
2012-10-31 02:31 | 25.9782 | 105.0396 | 83.5529 | 104.3061 | 77.7962 | 58.6411 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6059 | 15.9219 | 21.2697 | 4.0427 | 23.6109 | 83.7699 | 62.2832 | 83.0364 | 56.5265
2012-10-31 02:31 | 25.976 | 105.0374 | 83.5621 | 104.3266 | 77.7292 | 58.6376 | 0.01431 | 0.34941 | 0.005 | 24.4175 | 1.2176 | 19.3874 | 23.6068 | 15.9221 | 21.2635 | 4.0425 | 23.6118 | 83.7739 | 62.2986 | 83.0631 | 56.4657
2012-10-31 02:31 | 25.9715 | 105.0443 | 83.5804 | 104.3107 | 77.7628 | 58.6451 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6081 | 15.9221 | 21.251 | 4.043 | 23.6131 | 83.7933 | 62.3294 | 83.0597 | 56.5118
2012-10-31 02:31 | 25.9774 | 105.0539 | 83.5445 | 104.3242 | 77.7573 | 58.6578 | 0.014323 | 0.34933 | 0.005003 | 24.3893 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6077 | 15.922 | 21.2488 | 4.0439 | 23.6127 | 83.8051 | 62.2957 | 83.0754 | 56.5085
2012-10-31 02:31 | 25.97 | 105.039 | 83.5333 | 104.3244 | 77.7461 | 58.6468 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6083 | 15.9219 | 21.2615 | 4.0431 | 23.6133 | 83.7775 | 62.2718 | 83.0629 | 56.4846
2012-10-31 02:31 | 25.973 | 105.0647 | 83.5477 | 104.282 | 77.711 | 58.6486 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.388 | 23.6085 | 15.922 | 21.2926 | 4.0432 | 23.6135 | 83.7721 | 62.2551 | 82.9894 | 56.4184
2012-10-31 02:31 | 25.9782 | 105.051 | 83.5263 | 104.3477 | 77.8038 | 58.6457 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6074 | 15.9219 | 21.3059 | 4.043 | 23.6124 | 83.7451 | 62.2204 | 83.0418 | 56.4979
2012-10-31 02:31 | 25.973 | 105.0344 | 83.5705 | 104.2858 | 77.7872 | 58.6457 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2177 | 19.388 | 23.6086 | 15.9219 | 21.2485 | 4.043 | 23.6136 | 83.7859 | 62.322 | 83.0373 | 56.5387
2012-10-31 02:32 | 25.9767 | 105.0457 | 83.5704 | 104.3159 | 77.8442 | 58.6439 | 0.014319 | 0.34943 | 0.005003 | 24.4032 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6084 | 15.9218 | 21.1959 | 4.0429 | 23.6134 | 83.8498 | 62.3745 | 83.12 | 56.6483
2012-10-31 02:32 | 25.97 | 105.073 | 83.5751 | 104.2941 | 77.7727 | 58.6422 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2177 | 19.3873 | 23.607 | 15.9218 | 21.2495 | 4.0428 | 23.612 | 83.8235 | 62.3256 | 83.0446 | 56.5232
2012-10-31 02:32 | 25.9752 | 105.0669 | 83.5651 | 104.2842 | 77.6827 | 58.6364 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6072 | 15.9218 | 21.2707 | 4.0424 | 23.6123 | 83.7962 | 62.2944 | 83.0135 | 56.412
2012-10-31 02:32 | 25.9752 | 105.0404 | 83.5499 | 104.322 | 77.6789 | 58.6301 | 0.014332 | 0.34931 | 0.005006 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6105 | 15.9217 | 21.2386 | 4.042 | 23.6155 | 83.8018 | 62.3113 | 83.0834 | 56.4403
2012-10-31 02:32 | 25.976 | 105.0601 | 83.5811 | 104.2888 | 77.794 | 58.6387 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.922 | 21.2234 | 4.0426 | 23.6156 | 83.8367 | 62.3577 | 83.0654 | 56.5706
2012-10-31 02:32 | 25.9782 | 105.0283 | 83.5833 | 104.3212 | 77.8685 | 58.6399 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6091 | 15.9219 | 21.2376 | 4.0426 | 23.6141 | 83.7907 | 62.3457 | 83.0836 | 56.6309
2012-10-31 02:32 | 25.9774 | 105.0615 | 83.6167 | 104.3166 | 77.822 | 58.6497 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6089 | 15.9221 | 21.2529 | 4.0433 | 23.6139 | 83.8086 | 62.3638 | 83.0637 | 56.5691
2012-10-31 02:32 | 25.9767 | 105.0457 | 83.6008 | 104.3311 | 77.8518 | 58.6387 | 0.014319 | 0.34936 | 0.005002 | 24.3981 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6079 | 15.9222 | 21.2522 | 4.0426 | 23.6129 | 83.7935 | 62.3486 | 83.0789 | 56.5996
2012-10-31 02:32 | 25.9804 | 105.0834 | 83.6159 | 104.3083 | 77.8441 | 58.6393 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6098 | 15.9221 | 21.288 | 4.0426 | 23.6148 | 83.7954 | 62.3279 | 83.0203 | 56.5561
2012-10-31 02:32 | 25.9737 | 105.0162 | 83.6092 | 104.2827 | 77.8069 | 58.6538 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6098 | 15.9216 | 21.2211 | 4.0436 | 23.6148 | 83.7951 | 62.3881 | 83.0616 | 56.5858
2012-10-31 02:32 | 25.9797 | 105.0638 | 83.6 | 104.3303 | 77.851 | 58.6474 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.9219 | 21.2712 | 4.0432 | 23.6156 | 83.7926 | 62.3288 | 83.0591 | 56.5798
2012-10-31 02:32 | 25.9819 | 105.032 | 83.6212 | 104.3287 | 77.7884 | 58.6428 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2177 | 19.3889 | 23.6106 | 15.922 | 21.2654 | 4.0428 | 23.6156 | 83.7666 | 62.3558 | 83.0633 | 56.523
2012-10-31 02:32 | 25.9819 | 105.0698 | 83.5946 | 104.2833 | 77.7542 | 58.6544 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6099 | 15.922 | 21.2614 | 4.0436 | 23.6149 | 83.8084 | 62.3332 | 83.0219 | 56.4928
2012-10-31 02:32 | 25.9842 | 105.0532 | 83.6159 | 104.3386 | 77.7374 | 58.6451 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9219 | 21.2677 | 4.043 | 23.6144 | 83.7855 | 62.3482 | 83.0709 | 56.4697
2012-10-31 02:32 | 25.9909 | 105.0183 | 83.6036 | 104.2848 | 77.7708 | 58.6457 | 0.014332 | 0.34946 | 0.005008 | 24.3831 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6096 | 15.9219 | 21.2423 | 4.043 | 23.6146 | 83.776 | 62.3613 | 83.0425 | 56.5285
2012-10-31 02:32 | 25.9782 | 105.0131 | 83.6175 | 104.2872 | 77.7771 | 58.6451 | 0.014323 | 0.34937 | 0.005004 | 24.3923 | 1.2177 | 19.3887 | 23.6104 | 15.9219 | 21.2215 | 4.043 | 23.6154 | 83.7916 | 62.396 | 83.0657 | 56.5556
2012-10-31 02:32 | 25.9834 | 105.0259 | 83.6075 | 104.3302 | 77.7709 | 58.6486 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2177 | 19.3886 | 23.6101 | 15.922 | 21.2508 | 4.0432 | 23.6151 | 83.7751 | 62.3567 | 83.0794 | 56.5201
2012-10-31 02:32 | 25.9894 | 105.0735 | 83.64 | 104.3173 | 77.754 | 58.6451 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6088 | 15.9221 | 21.2006 | 4.043 | 23.6138 | 83.8729 | 62.4394 | 83.1167 | 56.5534
2012-10-31 02:32 | 25.9842 | 105.0343 | 83.5855 | 104.3197 | 77.7488 | 58.6515 | 0.014319 | 0.34934 | 0.005002 | 24.3971 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6072 | 15.922 | 21.2235 | 4.0434 | 23.6122 | 83.8108 | 62.362 | 83.0962 | 56.5253
2012-10-31 02:32 | 25.9879 | 105.0758 | 83.6006 | 104.3045 | 77.7487 | 58.6318 | 0.014335 | 0.3493 | 0.005007 | 24.3669 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6078 | 15.9219 | 21.2152 | 4.0421 | 23.6128 | 83.8606 | 62.3854 | 83.0893 | 56.5335
2012-10-31 02:32 | 25.9864 | 105.0629 | 83.5915 | 104.3219 | 77.831 | 58.6538 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.922 | 21.2418 | 4.0436 | 23.6118 | 83.8211 | 62.3497 | 83.0801 | 56.5892
2012-10-31 02:32 | 25.9864 | 105.0365 | 83.6219 | 104.3181 | 77.8501 | 58.6474 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2176 | 19.387 | 23.6059 | 15.9221 | 21.1976 | 4.0432 | 23.6109 | 83.8389 | 62.4243 | 83.1205 | 56.6525
2012-10-31 02:32 | 25.9872 | 105.0335 | 83.6227 | 104.3189 | 77.8471 | 58.6584 | 0.014332 | 0.34933 | 0.005007 | 24.374 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6056 | 15.922 | 21.2024 | 4.0439 | 23.6106 | 83.8311 | 62.4203 | 83.1165 | 56.6447
2012-10-31 02:32 | 25.9804 | 105.0305 | 83.631 | 104.331 | 77.7069 | 58.6526 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6072 | 15.922 | 21.2599 | 4.0435 | 23.6122 | 83.7706 | 62.3711 | 83.0711 | 56.447
2012-10-31 02:32 | 25.9827 | 105.0176 | 83.603 | 104.3144 | 77.7397 | 58.6526 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.9219 | 21.2301 | 4.0435 | 23.6126 | 83.7875 | 62.3729 | 83.0843 | 56.5096
2012-10-31 02:33 | 25.9857 | 105.0698 | 83.6212 | 104.3136 | 77.8113 | 58.6468 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2176 | 19.3874 | 23.6068 | 15.9222 | 21.217 | 4.0431 | 23.6118 | 83.8528 | 62.4042 | 83.0966 | 56.5943
2012-10-31 02:33 | 25.9812 | 105.0766 | 83.5863 | 104.2751 | 77.7192 | 58.6497 | 0.014345 | 0.34936 | 0.005012 | 24.3539 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6082 | 15.922 | 21.1884 | 4.0433 | 23.6132 | 83.8882 | 62.3979 | 83.0867 | 56.5308
2012-10-31 02:33 | 25.9842 | 105.0721 | 83.5779 | 104.2856 | 77.6308 | 58.6572 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.9219 | 21.2516 | 4.0438 | 23.6126 | 83.8205 | 62.3263 | 83.034 | 56.3792
2012-10-31 02:33 | 25.9797 | 105.0373 | 83.5772 | 104.2849 | 77.6796 | 58.6526 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6067 | 15.922 | 21.223 | 4.0435 | 23.6117 | 83.8143 | 62.3542 | 83.0619 | 56.4566
2012-10-31 02:33 | 25.9864 | 105.0478 | 83.5421 | 104.3143 | 77.6558 | 58.6468 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6065 | 15.9219 | 21.2418 | 4.0431 | 23.6115 | 83.806 | 62.3003 | 83.0725 | 56.414
2012-10-31 02:33 | 25.9827 | 105.0252 | 83.5574 | 104.2917 | 77.6026 | 58.6428 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.388 | 23.6083 | 15.9221 | 21.206 | 4.0428 | 23.6133 | 83.8192 | 62.3514 | 83.0857 | 56.3966
2012-10-31 02:33 | 25.9947 | 105.0599 | 83.5428 | 104.3906 | 77.5917 | 58.6515 | 0.014313 | 0.34936 | 0.005 | 24.4084 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6093 | 15.9218 | 21.2421 | 4.0434 | 23.6143 | 83.8178 | 62.3007 | 83.1485 | 56.3496
2012-10-31 02:33 | 25.9804 | 105.0758 | 83.4906 | 104.3007 | 77.6041 | 58.6359 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9219 | 21.2157 | 4.0424 | 23.6144 | 83.8601 | 62.2749 | 83.085 | 56.3884
2012-10-31 02:33 | 25.9917 | 105.0342 | 83.5095 | 104.3158 | 77.6344 | 58.6492 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6093 | 15.922 | 21.2431 | 4.0433 | 23.6143 | 83.7911 | 62.2664 | 83.0727 | 56.3913
2012-10-31 02:33 | 25.9819 | 105.032 | 83.5111 | 104.2909 | 77.5904 | 58.6451 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2177 | 19.3878 | 23.608 | 15.922 | 21.2373 | 4.043 | 23.613 | 83.7947 | 62.2738 | 83.0536 | 56.3531
2012-10-31 02:33 | 25.9782 | 105.0434 | 83.4998 | 104.2985 | 77.6324 | 58.6393 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2177 | 19.3878 | 23.608 | 15.9221 | 21.2456 | 4.0426 | 23.613 | 83.7978 | 62.2542 | 83.0529 | 56.3868
2012-10-31 02:33 | 25.9707 | 105.0624 | 83.5492 | 104.3099 | 77.6363 | 58.6405 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.21 | 4.0427 | 23.6126 | 83.8524 | 62.3392 | 83.0999 | 56.4263
2012-10-31 02:33 | 25.9752 | 105.0933 | 83.5575 | 104.3447 | 77.6903 | 58.6451 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6081 | 15.9219 | 21.2788 | 4.043 | 23.6131 | 83.8145 | 62.2787 | 83.0659 | 56.4115
2012-10-31 02:33 | 25.9745 | 105.0321 | 83.5416 | 104.3364 | 77.6858 | 58.6503 | 0.014323 | 0.34944 | 0.005005 | 24.3973 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6073 | 15.9219 | 21.266 | 4.0434 | 23.6123 | 83.7661 | 62.2756 | 83.0704 | 56.4198
2012-10-31 02:33 | 25.9707 | 105.0245 | 83.5416 | 104.3288 | 77.6477 | 58.6492 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.2381 | 4.0433 | 23.6124 | 83.7864 | 62.3035 | 83.0907 | 56.4096
2012-10-31 02:33 | 25.9707 | 105.0245 | 83.5454 | 104.2835 | 77.7011 | 58.6451 | 0.014345 | 0.34936 | 0.005012 | 24.3539 | 1.2177 | 19.3877 | 23.608 | 15.9218 | 21.2622 | 4.043 | 23.613 | 83.7623 | 62.2832 | 83.0213 | 56.4389
2012-10-31 02:33 | 25.9655 | 105.0307 | 83.5364 | 104.3614 | 77.6159 | 58.6416 | 0.014326 | 0.34946 | 0.005006 | 24.3933 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6073 | 15.9218 | 21.241 | 4.0428 | 23.6123 | 83.7897 | 62.2954 | 83.1204 | 56.3749
2012-10-31 02:33 | 25.9655 | 105.0572 | 83.544 | 104.3085 | 77.6463 | 58.6399 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.3872 | 23.6071 | 15.9217 | 21.2811 | 4.0426 | 23.6122 | 83.7761 | 62.2629 | 83.0274 | 56.3652
2012-10-31 02:33 | 25.967 | 105.0662 | 83.5873 | 104.2646 | 77.5831 | 58.6353 | 0.014338 | 0.34943 | 0.00501 | 24.3708 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6073 | 15.9219 | 21.2786 | 4.0423 | 23.6123 | 83.7876 | 62.3087 | 82.986 | 56.3045
2012-10-31 02:33 | 25.9655 | 105.0496 | 83.4985 | 104.3085 | 77.6311 | 58.6492 | 0.014351 | 0.3494 | 0.005014 | 24.3467 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.9219 | 21.257 | 4.0433 | 23.6131 | 83.7926 | 62.2415 | 83.0515 | 56.3741
2012-10-31 02:33 | 25.973 | 105.0231 | 83.5173 | 104.316 | 77.6157 | 58.6387 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9219 | 21.2485 | 4.0426 | 23.6144 | 83.7746 | 62.2688 | 83.0675 | 56.3672
2012-10-31 02:33 | 25.97 | 105.0314 | 83.5219 | 104.2828 | 77.6127 | 58.6411 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2178 | 19.3888 | 23.6108 | 15.9218 | 21.2896 | 4.0427 | 23.6158 | 83.7418 | 62.2323 | 82.9932 | 56.3231
2012-10-31 02:33 | 25.9602 | 105.033 | 83.497 | 104.2768 | 77.5763 | 58.6359 | 0.014354 | 0.34946 | 0.005016 | 24.3457 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6101 | 15.9218 | 21.2638 | 4.0424 | 23.6151 | 83.7692 | 62.2332 | 83.013 | 56.3125
2012-10-31 02:33 | 25.961 | 105.064 | 83.4864 | 104.2435 | 77.5428 | 58.6451 | 0.014351 | 0.34949 | 0.005015 | 24.3528 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6101 | 15.9216 | 21.2565 | 4.043 | 23.6151 | 83.8075 | 62.2299 | 82.987 | 56.2863
2012-10-31 02:33 | 25.973 | 105.0458 | 83.4984 | 104.2858 | 77.5358 | 58.6341 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2177 | 19.3878 | 23.608 | 15.922 | 21.2324 | 4.0422 | 23.613 | 83.8134 | 62.266 | 83.0534 | 56.3034
2012-10-31 02:33 | 25.9602 | 105.0292 | 83.4856 | 104.2692 | 77.5382 | 58.6301 | 0.014354 | 0.34939 | 0.005015 | 24.3407 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.9219 | 21.2316 | 4.042 | 23.6118 | 83.7976 | 62.254 | 83.0376 | 56.3066
2012-10-31 02:34 | 25.9692 | 105.0268 | 83.4642 | 104.3198 | 77.5739 | 58.6318 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6091 | 15.9218 | 21.3009 | 4.0421 | 23.6141 | 83.7259 | 62.1633 | 83.0189 | 56.273
2012-10-31 02:34 | 25.964 | 105.0254 | 83.4476 | 104.2881 | 77.5877 | 58.6324 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6093 | 15.9219 | 21.2314 | 4.0421 | 23.6143 | 83.794 | 62.2162 | 83.0567 | 56.3563
2012-10-31 02:34 | 25.9707 | 105.0661 | 83.4809 | 104.2873 | 77.5868 | 58.6295 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6096 | 15.9217 | 21.2542 | 4.0419 | 23.6146 | 83.8119 | 62.2267 | 83.0331 | 56.3326
2012-10-31 02:34 | 25.97 | 105.0352 | 83.4498 | 104.3168 | 77.6013 | 58.6295 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.388 | 23.6088 | 15.9219 | 21.2535 | 4.0419 | 23.6138 | 83.7817 | 62.1963 | 83.0633 | 56.3478
2012-10-31 02:34 | 25.9692 | 105.0684 | 83.468 | 104.3122 | 77.6234 | 58.6318 | 0.014338 | 0.34946 | 0.005011 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3876 | 23.608 | 15.9217 | 21.2286 | 4.0421 | 23.613 | 83.8398 | 62.2394 | 83.0836 | 56.3948
2012-10-31 02:34 | 25.9715 | 105.0556 | 83.4627 | 104.3183 | 77.5647 | 58.6393 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2176 | 19.387 | 23.6062 | 15.9219 | 21.2229 | 4.0426 | 23.6112 | 83.8327 | 62.2398 | 83.0954 | 56.3418
2012-10-31 02:34 | 25.961 | 105.03 | 83.4218 | 104.3191 | 77.5542 | 58.6411 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.2445 | 4.0427 | 23.6124 | 83.7855 | 62.1773 | 83.0746 | 56.3097
2012-10-31 02:34 | 25.9632 | 105.0284 | 83.4582 | 104.31 | 77.6212 | 58.6405 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6079 | 15.9218 | 21.2346 | 4.0427 | 23.613 | 83.7938 | 62.2236 | 83.0754 | 56.3866
2012-10-31 02:34 | 25.9625 | 105.0466 | 83.4499 | 104.2942 | 77.5595 | 58.6347 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.2139 | 4.0423 | 23.6124 | 83.8327 | 62.236 | 83.0803 | 56.3456
2012-10-31 02:34 | 25.9655 | 105.0609 | 83.4605 | 104.3199 | 77.574 | 58.6283 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6084 | 15.9219 | 21.2169 | 4.0418 | 23.6134 | 83.844 | 62.2436 | 83.103 | 56.3571
2012-10-31 02:34 | 25.9595 | 105.0285 | 83.4317 | 104.295 | 77.5527 | 58.6312 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2177 | 19.3873 | 23.6073 | 15.9217 | 21.1747 | 4.042 | 23.6123 | 83.8538 | 62.257 | 83.1203 | 56.378
2012-10-31 02:34 | 25.9565 | 105.0255 | 83.4287 | 104.2844 | 77.5916 | 58.6364 | 0.014348 | 0.34939 | 0.005013 | 24.3509 | 1.2177 | 19.387 | 23.6066 | 15.9216 | 21.1878 | 4.0424 | 23.6116 | 83.8377 | 62.2409 | 83.0966 | 56.4038
2012-10-31 02:34 | 25.955 | 104.9899 | 83.4918 | 104.2905 | 77.5178 | 58.6289 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.1943 | 4.0419 | 23.6124 | 83.7956 | 62.2975 | 83.0962 | 56.3235
2012-10-31 02:34 | 25.9565 | 105.0519 | 83.4477 | 104.326 | 77.5612 | 58.6278 | 0.014335 | 0.3493 | 0.005007 | 24.3669 | 1.2177 | 19.3873 | 23.6074 | 15.9217 | 21.1918 | 4.0418 | 23.6124 | 83.8601 | 62.2559 | 83.1342 | 56.3694
2012-10-31 02:34 | 25.946 | 105.0074 | 83.4638 | 104.323 | 77.5621 | 58.6341 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6078 | 15.9218 | 21.1853 | 4.0422 | 23.6128 | 83.8221 | 62.2785 | 83.1377 | 56.3768
2012-10-31 02:34 | 25.9572 | 105.0564 | 83.4446 | 104.3229 | 77.5923 | 58.626 | 0.014332 | 0.34946 | 0.005008 | 24.3831 | 1.2177 | 19.3873 | 23.6071 | 15.9217 | 21.2046 | 4.0417 | 23.6121 | 83.8518 | 62.24 | 83.1183 | 56.3877
2012-10-31 02:34 | 25.9535 | 105.0263 | 83.4523 | 104.3154 | 77.5505 | 58.6382 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6074 | 15.9219 | 21.237 | 4.0425 | 23.6124 | 83.7893 | 62.2153 | 83.0784 | 56.3135
2012-10-31 02:35 | 25.9505 | 105.0535 | 83.4227 | 104.286 | 77.6085 | 58.6376 | 0.014319 | 0.34943 | 0.005003 | 24.4032 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6049 | 15.9217 | 21.2581 | 4.0425 | 23.6099 | 83.7954 | 62.1646 | 83.0279 | 56.3504
2012-10-31 02:35 | 25.9535 | 105.0565 | 83.4713 | 104.2852 | 77.5962 | 58.6486 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6069 | 15.9219 | 21.1848 | 4.0432 | 23.6119 | 83.8717 | 62.2865 | 83.1004 | 56.4114
2012-10-31 02:35 | 25.9498 | 105.0226 | 83.4334 | 104.3042 | 77.5811 | 58.6387 | 0.014329 | 0.3493 | 0.005005 | 24.3771 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.2293 | 4.0426 | 23.6124 | 83.7933 | 62.2041 | 83.0749 | 56.3518
2012-10-31 02:35 | 25.9423 | 105.0075 | 83.4449 | 104.2929 | 77.5698 | 58.6341 | 0.014319 | 0.34937 | 0.005003 | 24.3991 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6066 | 15.9219 | 21.2298 | 4.0422 | 23.6116 | 83.7777 | 62.2151 | 83.0631 | 56.34
2012-10-31 02:35 | 25.9415 | 105.0218 | 83.4783 | 104.311 | 77.5728 | 58.6341 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6063 | 15.922 | 21.217 | 4.0422 | 23.6113 | 83.8048 | 62.2613 | 83.094 | 56.3558
2012-10-31 02:35 | 25.943 | 105.012 | 83.457 | 104.3238 | 77.54 | 58.6295 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6074 | 15.9218 | 21.2466 | 4.0419 | 23.6124 | 83.7654 | 62.2104 | 83.0772 | 56.2934
2012-10-31 02:35 | 25.943 | 105.012 | 83.4114 | 104.3238 | 77.5934 | 58.6341 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6064 | 15.922 | 21.2305 | 4.0422 | 23.6114 | 83.7815 | 62.1809 | 83.0933 | 56.3629
2012-10-31 02:35 | 25.934 | 105.0446 | 83.4442 | 104.2997 | 77.5501 | 58.6382 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6073 | 15.9219 | 21.2295 | 4.0425 | 23.6123 | 83.8151 | 62.2147 | 83.0702 | 56.3206
2012-10-31 02:35 | 25.934 | 105.0294 | 83.4632 | 104.3035 | 77.5653 | 58.626 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.922 | 21.2215 | 4.0417 | 23.6131 | 83.8079 | 62.2417 | 83.082 | 56.3438
2012-10-31 02:35 | 25.9348 | 105.0302 | 83.4564 | 104.3156 | 77.589 | 58.6283 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2177 | 19.387 | 23.6066 | 15.9216 | 21.2183 | 4.0418 | 23.6116 | 83.8119 | 62.2381 | 83.0973 | 56.3707
2012-10-31 02:35 | 25.9393 | 105.0612 | 83.4609 | 104.3012 | 77.643 | 58.6266 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6045 | 15.9219 | 21.2268 | 4.0417 | 23.6095 | 83.8344 | 62.2341 | 83.0744 | 56.4162
2012-10-31 02:35 | 25.9311 | 105.0757 | 83.4754 | 104.2892 | 77.5891 | 58.6301 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2176 | 19.386 | 23.6037 | 15.922 | 21.2788 | 4.042 | 23.6087 | 83.7969 | 62.1966 | 83.0104 | 56.3103
2012-10-31 02:35 | 25.9266 | 105.0712 | 83.5013 | 104.2961 | 77.5351 | 58.6295 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6049 | 15.922 | 21.2141 | 4.0419 | 23.6099 | 83.8571 | 62.2872 | 83.082 | 56.321
2012-10-31 02:35 | 25.9273 | 105.0076 | 83.4489 | 104.3422 | 77.5739 | 58.6439 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6052 | 15.9218 | 21.2108 | 4.0429 | 23.6102 | 83.7968 | 62.2381 | 83.1314 | 56.3631
2012-10-31 02:35 | 25.9288 | 105.0242 | 83.4504 | 104.2907 | 77.5563 | 58.6324 | 0.014335 | 0.34947 | 0.00501 | 24.3789 | 1.2176 | 19.386 | 23.604 | 15.9218 | 21.2725 | 4.0421 | 23.609 | 83.7517 | 62.1779 | 83.0182 | 56.2838
2012-10-31 02:35 | 25.9176 | 104.9904 | 83.4809 | 104.2682 | 77.5718 | 58.633 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6052 | 15.9218 | 21.2212 | 4.0422 | 23.6102 | 83.7692 | 62.2597 | 83.047 | 56.3506
2012-10-31 02:35 | 25.9213 | 105.0281 | 83.4884 | 104.2983 | 77.5488 | 58.6301 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.9219 | 21.2208 | 4.042 | 23.6102 | 83.8073 | 62.2676 | 83.0775 | 56.328
2012-10-31 02:35 | 25.9281 | 105.0311 | 83.4459 | 104.3203 | 77.5556 | 58.6422 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.2176 | 19.386 | 23.6039 | 15.9219 | 21.2276 | 4.0428 | 23.6089 | 83.8035 | 62.2183 | 83.0927 | 56.328
2012-10-31 02:35 | 25.9221 | 105.0213 | 83.5006 | 104.2991 | 77.5991 | 58.6278 | 0.014338 | 0.34944 | 0.00501 | 24.3718 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6055 | 15.9219 | 21.2698 | 4.0418 | 23.6105 | 83.7515 | 62.2308 | 83.0293 | 56.3293
2012-10-31 02:35 | 25.9251 | 105.0281 | 83.4846 | 104.2984 | 77.5678 | 58.6272 | 0.014326 | 0.34934 | 0.005005 | 24.3852 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6046 | 15.9219 | 21.2367 | 4.0418 | 23.6096 | 83.7914 | 62.2479 | 83.0617 | 56.3311
2012-10-31 02:35 | 25.9236 | 105.0493 | 83.449 | 104.346 | 77.5625 | 58.6301 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2176 | 19.3858 | 23.6035 | 15.9218 | 21.2151 | 4.042 | 23.6085 | 83.8342 | 62.2339 | 83.1309 | 56.3474
2012-10-31 02:35 | 25.9281 | 105.0538 | 83.4421 | 104.3051 | 77.5175 | 58.6278 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2176 | 19.3863 | 23.605 | 15.9216 | 21.2076 | 4.0418 | 23.61 | 83.8462 | 62.2345 | 83.0975 | 56.3099
2012-10-31 02:35 | 25.9251 | 105.047 | 83.477 | 104.321 | 77.5221 | 58.626 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2176 | 19.3865 | 23.605 | 15.9219 | 21.2889 | 4.0417 | 23.61 | 83.7581 | 62.1881 | 83.0321 | 56.2332
2012-10-31 02:35 | 25.9258 | 105.0439 | 83.4626 | 104.318 | 77.5533 | 58.6341 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6049 | 15.9218 | 21.2454 | 4.0422 | 23.6099 | 83.7985 | 62.2172 | 83.0726 | 56.3079
2012-10-31 02:35 | 25.9213 | 105.0394 | 83.4201 | 104.3135 | 77.5793 | 58.6237 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6043 | 15.9219 | 21.2369 | 4.0415 | 23.6093 | 83.8025 | 62.1832 | 83.0766 | 56.3424
2012-10-31 02:35 | 25.9183 | 105.0326 | 83.4323 | 104.3332 | 77.5191 | 58.6278 | 0.014335 | 0.34944 | 0.005009 | 24.3769 | 1.2175 | 19.3856 | 23.6028 | 15.9218 | 21.2219 | 4.0418 | 23.6078 | 83.8107 | 62.2104 | 83.1113 | 56.2972
2012-10-31 02:35 | 25.9221 | 105.0327 | 83.4513 | 104.3294 | 77.5648 | 58.6174 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2175 | 19.3856 | 23.603 | 15.9218 | 21.2216 | 4.0411 | 23.608 | 83.8111 | 62.2297 | 83.1078 | 56.3432
2012-10-31 02:35 | 25.9183 | 105.0062 | 83.4171 | 104.2916 | 77.5687 | 58.6272 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6046 | 15.922 | 21.2098 | 4.0418 | 23.6096 | 83.7964 | 62.2073 | 83.0818 | 56.3589
2012-10-31 02:36 | 25.9228 | 105.022 | 83.4444 | 104.2885 | 77.5275 | 58.6179 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6041 | 15.9219 | 21.2384 | 4.0411 | 23.6091 | 83.7836 | 62.206 | 83.0501 | 56.2891
2012-10-31 02:36 | 25.9161 | 105.0304 | 83.4149 | 104.2931 | 77.5131 | 58.633 | 0.014345 | 0.34934 | 0.005011 | 24.3529 | 1.2176 | 19.3859 | 23.6034 | 15.922 | 21.2156 | 4.0422 | 23.6084 | 83.8148 | 62.1993 | 83.0775 | 56.2975
2012-10-31 02:36 | 25.9168 | 104.9933 | 83.408 | 104.2787 | 77.5405 | 58.6266 | 0.014345 | 0.34933 | 0.005011 | 24.3519 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6042 | 15.9219 | 21.2324 | 4.0417 | 23.6092 | 83.7609 | 62.1756 | 83.0463 | 56.3081
2012-10-31 02:36 | 25.9221 | 105.0327 | 83.3905 | 104.3067 | 77.5382 | 58.6226 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6052 | 15.9218 | 21.2056 | 4.0414 | 23.6102 | 83.8271 | 62.1849 | 83.1011 | 56.3326
2012-10-31 02:36 | 25.9213 | 105.0394 | 83.4049 | 104.3362 | 77.5374 | 58.6278 | 0.014341 | 0.34946 | 0.005012 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3873 | 23.607 | 15.9219 | 21.253 | 4.0418 | 23.612 | 83.7864 | 62.1519 | 83.0832 | 56.2844
2012-10-31 02:36 | 25.9161 | 104.9889 | 83.4187 | 104.3158 | 77.555 | 58.6145 | 0.014341 | 0.34933 | 0.00501 | 24.3587 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6082 | 15.9217 | 21.2438 | 4.0409 | 23.6132 | 83.7451 | 62.1749 | 83.072 | 56.3112
2012-10-31 02:36 | 25.9146 | 105.01 | 83.4324 | 104.2992 | 77.5345 | 58.6341 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6072 | 15.9219 | 21.2382 | 4.0422 | 23.6122 | 83.7718 | 62.1942 | 83.061 | 56.2963
2012-10-31 02:36 | 25.9206 | 104.9971 | 83.4422 | 104.2787 | 77.5176 | 58.6156 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6079 | 15.9218 | 21.2282 | 4.041 | 23.6129 | 83.7689 | 62.214 | 83.0505 | 56.2894
2012-10-31 02:36 | 25.9221 | 105.01 | 83.4323 | 104.3294 | 77.5572 | 58.6278 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2176 | 19.3874 | 23.6069 | 15.9221 | 21.2377 | 4.0418 | 23.6119 | 83.7723 | 62.1946 | 83.0917 | 56.3195
2012-10-31 02:36 | 25.9243 | 105.0046 | 83.4497 | 104.256 | 77.5137 | 58.6289 | 0.014351 | 0.3495 | 0.005016 | 24.3538 | 1.2176 | 19.3869 | 23.606 | 15.9219 | 21.276 | 4.0419 | 23.611 | 83.7286 | 62.1737 | 82.98 | 56.2377
2012-10-31 02:36 | 25.9101 | 105.0131 | 83.4317 | 104.2947 | 77.4995 | 58.6237 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2176 | 19.3866 | 23.605 | 15.9221 | 21.2217 | 4.0415 | 23.61 | 83.7914 | 62.21 | 83.073 | 56.2778
2012-10-31 02:36 | 25.9236 | 105.0266 | 83.4376 | 104.3195 | 77.5778 | 58.6278 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6056 | 15.922 | 21.1991 | 4.0418 | 23.6106 | 83.8275 | 62.2385 | 83.1204 | 56.3787
2012-10-31 02:36 | 25.9266 | 105.0372 | 83.4634 | 104.315 | 77.5846 | 58.6359 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6068 | 15.9219 | 21.2583 | 4.0424 | 23.6118 | 83.7789 | 62.2051 | 83.0567 | 56.3263
2012-10-31 02:36 | 25.9228 | 105.0447 | 83.4937 | 104.3301 | 77.6189 | 58.6295 | 0.014351 | 0.34944 | 0.005015 | 24.3497 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6046 | 15.922 | 21.2223 | 4.0419 | 23.6097 | 83.8224 | 62.2714 | 83.1078 | 56.3966
2012-10-31 02:36 | 25.9176 | 105.0206 | 83.4468 | 104.3287 | 77.6022 | 58.6312 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6079 | 15.9218 | 21.2493 | 4.042 | 23.613 | 83.7713 | 62.1975 | 83.0794 | 56.3529
2012-10-31 02:36 | 25.9258 | 105.0099 | 83.4739 | 104.2726 | 77.6104 | 58.6255 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.922 | 21.2655 | 4.0416 | 23.6118 | 83.7444 | 62.2084 | 83.0071 | 56.3449
2012-10-31 02:36 | 25.9153 | 105.0712 | 83.4293 | 104.2734 | 77.5847 | 58.6151 | 0.014348 | 0.34936 | 0.005013 | 24.3488 | 1.2177 | 19.388 | 23.6087 | 15.9218 | 21.255 | 4.0409 | 23.6138 | 83.8162 | 62.1743 | 83.0184 | 56.3297
2012-10-31 02:36 | 25.9138 | 105.0017 | 83.4126 | 104.2606 | 77.5642 | 58.6301 | 0.014351 | 0.34943 | 0.005015 | 24.3488 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6081 | 15.9218 | 21.2334 | 4.042 | 23.6131 | 83.7683 | 62.1792 | 83.0272 | 56.3308
2012-10-31 02:36 | 25.9168 | 105.016 | 83.4536 | 104.2787 | 77.5595 | 58.6226 | 0.014329 | 0.34934 | 0.005006 | 24.3801 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6078 | 15.922 | 21.2123 | 4.0414 | 23.6128 | 83.8037 | 62.2413 | 83.0664 | 56.3472
2012-10-31 02:36 | 25.9138 | 105.0168 | 83.4619 | 104.2984 | 77.5451 | 58.6307 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6096 | 15.9218 | 21.2093 | 4.042 | 23.6146 | 83.8075 | 62.2526 | 83.0891 | 56.3358
2012-10-31 02:36 | 25.9176 | 104.9941 | 83.4809 | 104.3173 | 77.5451 | 58.6266 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6074 | 15.9219 | 21.1971 | 4.0417 | 23.6124 | 83.797 | 62.2838 | 83.1202 | 56.348
2012-10-31 02:36 | 25.9116 | 105.0146 | 83.4218 | 104.2849 | 77.5201 | 58.622 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2177 | 19.3882 | 23.609 | 15.9219 | 21.2111 | 4.0414 | 23.614 | 83.8035 | 62.2107 | 83.0738 | 56.309
2012-10-31 02:36 | 25.9131 | 105.0123 | 83.4347 | 104.2939 | 77.6092 | 58.633 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6067 | 15.9221 | 21.2247 | 4.0422 | 23.6117 | 83.7876 | 62.21 | 83.0692 | 56.3845
2012-10-31 02:36 | 25.9153 | 105.0712 | 83.4141 | 104.3188 | 77.619 | 58.6243 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6051 | 15.9221 | 21.1546 | 4.0416 | 23.6101 | 83.9166 | 62.2595 | 83.1642 | 56.4644
2012-10-31 02:36 | 25.9228 | 105.0258 | 83.4216 | 104.315 | 77.5998 | 58.6289 | 0.014332 | 0.34936 | 0.005007 | 24.376 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6057 | 15.922 | 21.1902 | 4.0419 | 23.6107 | 83.8356 | 62.2314 | 83.1248 | 56.4096
2012-10-31 02:36 | 25.9243 | 105.084 | 83.4345 | 104.324 | 77.6242 | 58.6255 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.9219 | 21.2078 | 4.0416 | 23.6118 | 83.8762 | 62.2267 | 83.1162 | 56.4164
2012-10-31 02:37 | 25.9273 | 105.0152 | 83.4527 | 104.3043 | 77.5967 | 58.6301 | 0.014332 | 0.34928 | 0.005006 | 24.3709 | 1.2176 | 19.3861 | 23.6039 | 15.922 | 21.1747 | 4.042 | 23.6089 | 83.8405 | 62.278 | 83.1296 | 56.422
2012-10-31 02:37 | 25.9251 | 105.0243 | 83.4429 | 104.3248 | 77.564 | 58.6318 | 0.014332 | 0.34947 | 0.005009 | 24.384 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6042 | 15.9221 | 21.1805 | 4.0421 | 23.6092 | 83.8438 | 62.2624 | 83.1443 | 56.3835
2012-10-31 02:37 | 25.9221 | 105.0213 | 83.4513 | 104.3029 | 77.6334 | 58.6347 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2175 | 19.3858 | 23.6031 | 15.9219 | 21.1695 | 4.0423 | 23.6082 | 83.8518 | 62.2818 | 83.1334 | 56.4639
2012-10-31 02:37 | 25.9198 | 104.9699 | 83.4869 | 104.2855 | 77.6844 | 58.6301 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6057 | 15.922 | 21.1752 | 4.042 | 23.6107 | 83.7947 | 62.3117 | 83.1103 | 56.5092
2012-10-31 02:37 | 25.9228 | 105.0296 | 83.4937 | 104.262 | 77.6455 | 58.637 | 0.014329 | 0.34943 | 0.005007 | 24.3861 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6052 | 15.9218 | 21.2183 | 4.0424 | 23.6102 | 83.8113 | 62.2754 | 83.0437 | 56.4272
2012-10-31 02:37 | 25.9228 | 105.0182 | 83.4823 | 104.3074 | 77.6074 | 58.637 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6054 | 15.922 | 21.2023 | 4.0424 | 23.6104 | 83.8159 | 62.28 | 83.1051 | 56.4051
2012-10-31 02:37 | 25.9228 | 105.0334 | 83.433 | 104.2583 | 77.6113 | 58.633 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6059 | 15.922 | 21.2103 | 4.0422 | 23.6109 | 83.8231 | 62.2227 | 83.048 | 56.401
2012-10-31 02:37 | 25.9198 | 105.0228 | 83.4831 | 104.2968 | 77.5435 | 58.6243 | 0.014351 | 0.34934 | 0.005013 | 24.3427 | 1.2176 | 19.3865 | 23.605 | 15.9219 | 21.1912 | 4.0416 | 23.61 | 83.8316 | 62.2919 | 83.1056 | 56.3523
2012-10-31 02:37 | 25.9221 | 105.044 | 83.4437 | 104.3029 | 77.5572 | 58.6341 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2176 | 19.3861 | 23.604 | 15.9219 | 21.2056 | 4.0422 | 23.609 | 83.8384 | 62.2381 | 83.0973 | 56.3516
2012-10-31 02:37 | 25.9191 | 105.0372 | 83.471 | 104.281 | 77.5885 | 58.6191 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6043 | 15.9219 | 21.1865 | 4.0412 | 23.6093 | 83.8507 | 62.2845 | 83.0945 | 56.402
2012-10-31 02:37 | 25.9198 | 105.0152 | 83.4755 | 104.3498 | 77.5245 | 58.6197 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2176 | 19.3869 | 23.606 | 15.9219 | 21.2314 | 4.0412 | 23.611 | 83.7838 | 62.2441 | 83.1184 | 56.2931
2012-10-31 02:37 | 25.9116 | 105.0524 | 83.4408 | 104.3151 | 77.5848 | 58.626 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6062 | 15.9217 | 21.2393 | 4.0417 | 23.6112 | 83.8131 | 62.2015 | 83.0758 | 56.3455
2012-10-31 02:37 | 25.9213 | 105.0167 | 83.4391 | 104.3059 | 77.5107 | 58.626 | 0.014348 | 0.34947 | 0.005014 | 24.3568 | 1.2176 | 19.387 | 23.6062 | 15.9219 | 21.253 | 4.0417 | 23.6113 | 83.7637 | 62.1861 | 83.0529 | 56.2577
2012-10-31 02:37 | 25.9131 | 104.9367 | 83.4536 | 104.3053 | 77.5482 | 58.6214 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6055 | 15.9217 | 21.1765 | 4.0414 | 23.6105 | 83.7602 | 62.2771 | 83.1288 | 56.3717
2012-10-31 02:37 | 25.9116 | 105.0411 | 83.4142 | 104.3 | 77.4744 | 58.6203 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6062 | 15.922 | 21.2352 | 4.0413 | 23.6112 | 83.8059 | 62.179 | 83.0648 | 56.2392
2012-10-31 02:37 | 25.9131 | 105.0501 | 83.4612 | 104.3053 | 77.5444 | 58.6208 | 0.014326 | 0.34936 | 0.005005 | 24.3862 | 1.2176 | 19.3867 | 23.605 | 15.9222 | 21.2086 | 4.0413 | 23.6101 | 83.8415 | 62.2526 | 83.0967 | 56.3358
2012-10-31 02:37 | 25.9183 | 104.9911 | 83.4513 | 104.284 | 77.5496 | 58.6307 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6042 | 15.9222 | 21.2219 | 4.042 | 23.6092 | 83.7692 | 62.2294 | 83.0621 | 56.3277
2012-10-31 02:37 | 25.9191 | 105.0108 | 83.4065 | 104.2735 | 77.5199 | 58.6185 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6057 | 15.9219 | 21.2066 | 4.0412 | 23.6107 | 83.8042 | 62.1999 | 83.0669 | 56.3133
2012-10-31 02:37 | 25.9198 | 105.0115 | 83.4148 | 104.3309 | 77.5245 | 58.6301 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6061 | 15.9221 | 21.2153 | 4.042 | 23.6111 | 83.7962 | 62.1995 | 83.1156 | 56.3092
2012-10-31 02:37 | 25.9213 | 105.0016 | 83.4618 | 104.2946 | 77.5298 | 58.6237 | 0.014338 | 0.34931 | 0.005008 | 24.3627 | 1.2176 | 19.387 | 23.6062 | 15.9219 | 21.1927 | 4.0415 | 23.6113 | 83.8089 | 62.2691 | 83.1019 | 56.3371
2012-10-31 02:37 | 25.9138 | 105.0433 | 83.4164 | 104.2757 | 77.5718 | 58.6179 | 0.014348 | 0.3494 | 0.005013 | 24.3518 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6076 | 15.9218 | 21.2093 | 4.0411 | 23.6126 | 83.834 | 62.2071 | 83.0664 | 56.3625
2012-10-31 02:37 | 25.9146 | 105.0327 | 83.44 | 104.2841 | 77.5688 | 58.6283 | 0.014341 | 0.3493 | 0.005009 | 24.3567 | 1.2176 | 19.387 | 23.6059 | 15.9221 | 21.2262 | 4.0418 | 23.6109 | 83.8065 | 62.2138 | 83.0579 | 56.3426
2012-10-31 02:37 | 25.9198 | 105.0682 | 83.449 | 104.3082 | 77.5892 | 58.6318 | 0.014351 | 0.34933 | 0.005013 | 24.3417 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6059 | 15.9218 | 21.2434 | 4.0421 | 23.6109 | 83.8248 | 62.2056 | 83.0648 | 56.3458
2012-10-31 02:37 | 25.9221 | 105.0138 | 83.4778 | 104.2991 | 77.5458 | 58.633 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2176 | 19.3865 | 23.605 | 15.922 | 21.2377 | 4.0422 | 23.61 | 83.7761 | 62.2401 | 83.0614 | 56.3081
2012-10-31 02:37 | 25.9153 | 105.0561 | 83.4596 | 104.2999 | 77.5009 | 58.6307 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6055 | 15.922 | 21.2309 | 4.042 | 23.6105 | 83.8252 | 62.2287 | 83.069 | 56.27
2012-10-31 02:37 | 25.9273 | 105.0908 | 83.4489 | 104.327 | 77.57 | 58.626 | 0.014345 | 0.34937 | 0.005012 | 24.3549 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6043 | 15.9218 | 21.2509 | 4.0417 | 23.6093 | 83.8399 | 62.198 | 83.0761 | 56.3191
2012-10-31 02:37 | 25.9116 | 105.0751 | 83.4446 | 104.3038 | 77.5543 | 58.6208 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2176 | 19.3863 | 23.6045 | 15.9219 | 21.2192 | 4.0413 | 23.6095 | 83.8559 | 62.2254 | 83.0846 | 56.3351
2012-10-31 02:38 | 25.9161 | 105.0304 | 83.4339 | 104.2705 | 77.5893 | 58.6422 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2176 | 19.3862 | 23.604 | 15.9222 | 21.2397 | 4.0428 | 23.609 | 83.7907 | 62.1942 | 83.0308 | 56.3496
2012-10-31 02:38 | 25.9131 | 105.0237 | 83.4423 | 104.2977 | 77.5444 | 58.6226 | 0.014338 | 0.34933 | 0.005009 | 24.3638 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6056 | 15.9221 | 21.2608 | 4.0414 | 23.6106 | 83.7629 | 62.1815 | 83.0369 | 56.2836
2012-10-31 02:38 | 25.9161 | 105.0115 | 83.4415 | 104.3272 | 77.5131 | 58.6272 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6058 | 15.9218 | 21.2036 | 4.0418 | 23.6108 | 83.8079 | 62.2379 | 83.1236 | 56.3095
2012-10-31 02:38 | 25.9071 | 105.0706 | 83.4135 | 104.2993 | 77.5156 | 58.6203 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2176 | 19.3867 | 23.6055 | 15.9219 | 21.2227 | 4.0413 | 23.6105 | 83.8479 | 62.1908 | 83.0766 | 56.2929
2012-10-31 02:38 | 25.9108 | 105.01 | 83.4438 | 104.2841 | 77.5269 | 58.6237 | 0.014354 | 0.34939 | 0.005015 | 24.3407 | 1.2176 | 19.3869 | 23.606 | 15.9218 | 21.2585 | 4.0415 | 23.6111 | 83.7515 | 62.1853 | 83.0256 | 56.2684
2012-10-31 02:38 | 25.9064 | 105.0472 | 83.3938 | 104.325 | 77.553 | 58.6335 | 0.014335 | 0.34933 | 0.005008 | 24.3689 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6076 | 15.9218 | 21.2059 | 4.0422 | 23.6126 | 83.8413 | 62.1879 | 83.1191 | 56.3471
2012-10-31 02:38 | 25.9041 | 105.0298 | 83.4181 | 104.319 | 77.5354 | 58.626 | 0.014326 | 0.34939 | 0.005005 | 24.3882 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6056 | 15.922 | 21.2759 | 4.0417 | 23.6106 | 83.7539 | 62.1422 | 83.0431 | 56.2595
2012-10-31 02:38 | 25.9108 | 105.0251 | 83.4513 | 104.3257 | 77.6107 | 58.6307 | 0.014338 | 0.3493 | 0.005008 | 24.3618 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6045 | 15.9218 | 21.2625 | 4.042 | 23.6095 | 83.7626 | 62.1888 | 83.0632 | 56.3482
2012-10-31 02:38 | 25.9086 | 105.0305 | 83.434 | 104.2856 | 77.5894 | 58.6208 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6055 | 15.9218 | 21.2483 | 4.0413 | 23.6105 | 83.7822 | 62.1857 | 83.0373 | 56.3411
2012-10-31 02:38 | 25.9168 | 105.0387 | 83.4649 | 104.2938 | 77.5557 | 58.6237 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6069 | 15.9219 | 21.2485 | 4.0415 | 23.612 | 83.7902 | 62.2164 | 83.0453 | 56.3072
2012-10-31 02:38 | 25.9123 | 104.9851 | 83.4263 | 104.2893 | 77.5627 | 58.6307 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6076 | 15.922 | 21.1918 | 4.042 | 23.6126 | 83.7933 | 62.2345 | 83.0975 | 56.3709
2012-10-31 02:38 | 25.9176 | 105.0055 | 83.4202 | 104.2833 | 77.5489 | 58.611 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2176 | 19.3871 | 23.606 | 15.9222 | 21.2453 | 4.0406 | 23.611 | 83.7602 | 62.1749 | 83.038 | 56.3036
2012-10-31 02:38 | 25.9168 | 105.0425 | 83.4308 | 104.2976 | 77.5405 | 58.6341 | 0.014323 | 0.34933 | 0.005003 | 24.3893 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6078 | 15.9217 | 21.2284 | 4.0422 | 23.6128 | 83.8141 | 62.2024 | 83.0692 | 56.3121
2012-10-31 02:38 | 25.9146 | 105.0403 | 83.4058 | 104.2992 | 77.5535 | 58.6255 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6073 | 15.922 | 21.2382 | 4.0416 | 23.6123 | 83.8021 | 62.1676 | 83.061 | 56.3153
2012-10-31 02:38 | 25.9034 | 105.0215 | 83.406 | 104.288 | 77.489 | 58.6208 | 0.014326 | 0.34941 | 0.005006 | 24.3902 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6066 | 15.9219 | 21.1548 | 4.0413 | 23.6116 | 83.8667 | 62.2512 | 83.1332 | 56.3342
2012-10-31 02:38 | 25.9049 | 105.0117 | 83.4075 | 104.2857 | 77.5705 | 58.6133 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3869 | 23.606 | 15.922 | 21.2245 | 4.0408 | 23.611 | 83.7872 | 62.183 | 83.0612 | 56.346
2012-10-31 02:38 | 25.9093 | 105.0312 | 83.4461 | 104.309 | 77.5597 | 58.6266 | 0.014348 | 0.34941 | 0.005013 | 24.3528 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6047 | 15.9219 | 21.1928 | 4.0417 | 23.6097 | 83.8384 | 62.2533 | 83.1162 | 56.3669
2012-10-31 02:38 | 25.9108 | 105.0289 | 83.4324 | 104.2878 | 77.565 | 58.6116 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6044 | 15.9221 | 21.1983 | 4.0407 | 23.6094 | 83.8306 | 62.2341 | 83.0895 | 56.3667
2012-10-31 02:38 | 25.9011 | 105.0117 | 83.4454 | 104.2895 | 77.5667 | 58.6255 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2176 | 19.3864 | 23.6045 | 15.922 | 21.2247 | 4.0416 | 23.6096 | 83.787 | 62.2207 | 83.0648 | 56.342
2012-10-31 02:38 | 25.9071 | 105.0366 | 83.4666 | 104.2955 | 77.6108 | 58.6243 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6052 | 15.9219 | 21.2187 | 4.0416 | 23.6102 | 83.8179 | 62.2479 | 83.0768 | 56.3921
2012-10-31 02:38 | 25.9034 | 105.0102 | 83.4553 | 104.3031 | 77.5652 | 58.6156 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6063 | 15.922 | 21.219 | 4.041 | 23.6113 | 83.7912 | 62.2363 | 83.0841 | 56.3462
2012-10-31 02:38 | 25.9101 | 105.0244 | 83.4431 | 104.3098 | 77.5947 | 58.6168 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2175 | 19.3853 | 23.6017 | 15.9221 | 21.1815 | 4.041 | 23.6067 | 83.8429 | 62.2616 | 83.1283 | 56.4132
2012-10-31 02:38 | 25.9108 | 105.0214 | 83.4589 | 104.3294 | 77.6107 | 58.6156 | 0.014323 | 0.34939 | 0.005004 | 24.3934 | 1.2174 | 19.3842 | 23.5991 | 15.9221 | 21.2304 | 4.041 | 23.6041 | 83.791 | 62.2285 | 83.099 | 56.3803
2012-10-31 02:38 | 25.9131 | 105.035 | 83.465 | 104.2977 | 77.632 | 58.6243 | 0.014335 | 0.34934 | 0.005008 | 24.3699 | 1.2175 | 19.3848 | 23.6008 | 15.9219 | 21.2367 | 4.0416 | 23.6058 | 83.7983 | 62.2283 | 83.061 | 56.3953
2012-10-31 02:38 | 25.9086 | 105.0154 | 83.4643 | 104.3121 | 77.5513 | 58.622 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2175 | 19.3852 | 23.6019 | 15.9219 | 21.2202 | 4.0414 | 23.6069 | 83.7952 | 62.2441 | 83.0919 | 56.3311
2012-10-31 02:38 | 25.9056 | 104.9973 | 83.4727 | 104.294 | 77.5141 | 58.6283 | 0.014345 | 0.34944 | 0.005013 | 24.3599 | 1.2175 | 19.3855 | 23.6026 | 15.9219 | 21.2413 | 4.0418 | 23.6076 | 83.756 | 62.2314 | 83.0527 | 56.2728
2012-10-31 02:38 | 25.9019 | 105.0389 | 83.4728 | 104.3168 | 77.5637 | 58.6214 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6055 | 15.922 | 21.1974 | 4.0414 | 23.6105 | 83.8415 | 62.2754 | 83.1194 | 56.3663
2012-10-31 02:38 | 25.8981 | 105.054 | 83.4386 | 104.313 | 77.6246 | 58.6295 | 0.014341 | 0.34936 | 0.00501 | 24.3607 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6063 | 15.922 | 21.2057 | 4.0419 | 23.6113 | 83.8483 | 62.2329 | 83.1073 | 56.4189
2012-10-31 02:39 | 25.8981 | 105.0276 | 83.4462 | 104.294 | 77.617 | 58.622 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3869 | 23.606 | 15.9218 | 21.1896 | 4.0414 | 23.611 | 83.838 | 62.2566 | 83.1044 | 56.4274
2012-10-31 02:39 | 25.9049 | 105.0684 | 83.4454 | 104.3122 | 77.62 | 58.6237 | 0.014348 | 0.3494 | 0.005013 | 24.3518 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6057 | 15.922 | 21.2085 | 4.0415 | 23.6107 | 83.8599 | 62.2369 | 83.1037 | 56.4115
2012-10-31 02:39 | 25.8959 | 105.0367 | 83.4592 | 104.3032 | 77.5958 | 58.6226 | 0.014332 | 0.34944 | 0.005008 | 24.382 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6059 | 15.9218 | 21.1995 | 4.0414 | 23.6109 | 83.8372 | 62.2597 | 83.1037 | 56.3963
2012-10-31 02:39 | 25.8981 | 105.02 | 83.4576 | 104.2865 | 77.6056 | 58.6203 | 0.014341 | 0.34939 | 0.005011 | 24.3627 | 1.2176 | 19.3868 | 23.6059 | 15.9217 | 21.2057 | 4.0413 | 23.6109 | 83.8143 | 62.2519 | 83.0808 | 56.3999
2012-10-31 02:39 | 25.8951 | 105.0435 | 83.4698 | 104.2721 | 77.6102 | 58.6191 | 0.014332 | 0.34944 | 0.005008 | 24.382 | 1.2176 | 19.3865 | 23.605 | 15.9219 | 21.2187 | 4.0412 | 23.6101 | 83.8248 | 62.2511 | 83.0534 | 56.3915
2012-10-31 02:39 | 25.8966 | 105.0639 | 83.4637 | 104.3039 | 77.6041 | 58.6255 | 0.014345 | 0.3494 | 0.005012 | 24.3569 | 1.2176 | 19.3858 | 23.6035 | 15.9217 | 21.1961 | 4.0416 | 23.6085 | 83.8678 | 62.2676 | 83.1078 | 56.408
2012-10-31 02:39 | 25.8914 | 105.0738 | 83.4699 | 104.276 | 77.6103 | 58.6272 | 0.014351 | 0.34937 | 0.005014 | 24.3447 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6045 | 15.9218 | 21.199 | 4.0418 | 23.6095 | 83.8748 | 62.2709 | 83.077 | 56.4113
2012-10-31 02:39 | 25.8944 | 105.0617 | 83.4995 | 104.3282 | 77.5905 | 58.6214 | 0.014338 | 0.34944 | 0.00501 | 24.3718 | 1.2176 | 19.3857 | 23.6034 | 15.9216 | 21.202 | 4.0414 | 23.6084 | 83.8597 | 62.2975 | 83.1262 | 56.3885
2012-10-31 02:39 | 25.8944 | 105.0428 | 83.4653 | 104.3433 | 77.5752 | 58.6179 | 0.014335 | 0.3494 | 0.005009 | 24.3739 | 1.2176 | 19.3858 | 23.6033 | 15.9218 | 21.2221 | 4.0411 | 23.6083 | 83.8207 | 62.2432 | 83.1212 | 56.3531
2012-10-31 02:39 | 25.8899 | 104.9891 | 83.4532 | 104.3161 | 77.506 | 58.6283 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2176 | 19.3858 | 23.6034 | 15.9218 | 21.1613 | 4.0418 | 23.6084 | 83.8278 | 62.2919 | 83.1548 | 56.3447
2012-10-31 02:39 | 25.8876 | 105.0662 | 83.4054 | 104.3025 | 77.557 | 58.6162 | 0.014319 | 0.34943 | 0.005003 | 24.4032 | 1.2176 | 19.3861 | 23.6045 | 15.9216 | 21.1831 | 4.041 | 23.6095 | 83.8831 | 62.2223 | 83.1194 | 56.3739
2012-10-31 02:39 | 25.8989 | 105.0737 | 83.4432 | 104.3175 | 77.6026 | 58.6174 | 0.014332 | 0.34946 | 0.005008 | 24.3831 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6064 | 15.9216 | 21.1944 | 4.0411 | 23.6114 | 83.8793 | 62.2488 | 83.1231 | 56.4082
2012-10-31 02:39 | 25.8959 | 105.0556 | 83.4554 | 104.3334 | 77.5691 | 58.6162 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3865 | 23.6051 | 15.9218 | 21.1995 | 4.041 | 23.6102 | 83.8561 | 62.2559 | 83.1339 | 56.3696
2012-10-31 02:39 | 25.8974 | 105.0496 | 83.4493 | 104.3123 | 77.4944 | 58.6145 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6044 | 15.9218 | 21.2291 | 4.0409 | 23.6094 | 83.8205 | 62.2202 | 83.0832 | 56.2653
2012-10-31 02:39 | 25.8936 | 105.0155 | 83.4152 | 104.2971 | 77.4906 | 58.6156 | 0.014323 | 0.34944 | 0.005005 | 24.3973 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6076 | 15.9218 | 21.2293 | 4.041 | 23.6126 | 83.7862 | 62.1859 | 83.0678 | 56.2613
2012-10-31 02:39 | 25.8906 | 105.0541 | 83.416 | 104.3017 | 77.5029 | 58.6197 | 0.014326 | 0.34941 | 0.005006 | 24.3902 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6093 | 15.9216 | 21.1741 | 4.0412 | 23.6143 | 83.88 | 62.2419 | 83.1276 | 56.3288
2012-10-31 02:39 | 25.8921 | 105.0329 | 83.4137 | 104.2616 | 77.5501 | 58.6093 | 0.014348 | 0.34943 | 0.005014 | 24.3538 | 1.2178 | 19.3886 | 23.6105 | 15.9216 | 21.2238 | 4.0405 | 23.6155 | 83.8091 | 62.1899 | 83.0378 | 56.3263
2012-10-31 02:39 | 25.8869 | 105.0542 | 83.4199 | 104.2904 | 77.5868 | 58.6226 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2177 | 19.388 | 23.6088 | 15.9219 | 21.1624 | 4.0414 | 23.6138 | 83.8918 | 62.2575 | 83.128 | 56.4244
2012-10-31 02:39 | 25.8981 | 105.0654 | 83.3855 | 104.347 | 77.5751 | 58.6087 | 0.014338 | 0.34944 | 0.00501 | 24.3718 | 1.2177 | 19.3872 | 23.6069 | 15.9218 | 21.2298 | 4.0405 | 23.6119 | 83.8356 | 62.1557 | 83.1172 | 56.3453
2012-10-31 02:39 | 25.8951 | 105.0964 | 83.4243 | 104.3062 | 77.595 | 58.6139 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2176 | 19.3869 | 23.6058 | 15.922 | 21.1625 | 4.0408 | 23.6108 | 83.9339 | 62.2618 | 83.1437 | 56.4325
2012-10-31 02:39 | 25.8966 | 105.079 | 83.4371 | 104.3266 | 77.5965 | 58.6185 | 0.014338 | 0.3494 | 0.00501 | 24.3688 | 1.2176 | 19.3866 | 23.6055 | 15.9218 | 21.1881 | 4.0412 | 23.6105 | 83.8909 | 62.249 | 83.1385 | 56.4084
2012-10-31 02:39 | 25.8966 | 105.0828 | 83.4334 | 104.3266 | 77.5927 | 58.6087 | 0.014326 | 0.3494 | 0.005006 | 24.3892 | 1.2177 | 19.3871 | 23.6067 | 15.9217 | 21.168 | 4.0405 | 23.6117 | 83.9148 | 62.2654 | 83.1586 | 56.4247
2012-10-31 02:39 | 25.8929 | 105.0375 | 83.46 | 104.3078 | 77.6156 | 58.6156 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6064 | 15.922 | 21.1684 | 4.041 | 23.6115 | 83.8691 | 62.2916 | 83.1394 | 56.4472
2012-10-31 02:39 | 25.8862 | 105.0535 | 83.4154 | 104.2746 | 77.6851 | 58.626 | 0.014323 | 0.34934 | 0.005004 | 24.3903 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6079 | 15.9217 | 21.1898 | 4.0417 | 23.6129 | 83.8637 | 62.2256 | 83.0848 | 56.4953
2012-10-31 02:39 | 25.8936 | 105.0458 | 83.4076 | 104.282 | 77.6201 | 58.6151 | 0.014329 | 0.34933 | 0.005006 | 24.3791 | 1.2176 | 19.3873 | 23.6068 | 15.9219 | 21.2052 | 4.0409 | 23.6118 | 83.8406 | 62.2024 | 83.0768 | 56.4149
2012-10-31 02:39 | 25.8974 | 105.042 | 83.4797 | 104.3047 | 77.643 | 58.6226 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6091 | 15.9218 | 21.209 | 4.0414 | 23.6141 | 83.833 | 62.2707 | 83.0957 | 56.434
2012-10-31 02:39 | 25.8936 | 105.042 | 83.4645 | 104.282 | 77.6011 | 58.6122 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6079 | 15.9217 | 21.1851 | 4.0407 | 23.6129 | 83.8569 | 62.2794 | 83.0969 | 56.416
2012-10-31 02:40 | 25.8944 | 105.0466 | 83.4653 | 104.2941 | 77.5371 | 58.6156 | 0.014345 | 0.34943 | 0.005013 | 24.3589 | 1.2177 | 19.3872 | 23.6068 | 15.9218 | 21.2221 | 4.041 | 23.6118 | 83.8245 | 62.2432 | 83.072 | 56.315
2012-10-31 02:40 | 25.8929 | 105.011 | 83.4372 | 104.304 | 77.5775 | 58.6104 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2176 | 19.3862 | 23.6043 | 15.9219 | 21.2125 | 4.0406 | 23.6093 | 83.7985 | 62.2247 | 83.0915 | 56.365
2012-10-31 02:40 | 25.8959 | 105.0329 | 83.482 | 104.3032 | 77.5729 | 58.6162 | 0.014332 | 0.34943 | 0.005008 | 24.381 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6075 | 15.9218 | 21.1633 | 4.041 | 23.6125 | 83.8696 | 62.3187 | 83.1399 | 56.4096
2012-10-31 02:40 | 25.8899 | 105.0345 | 83.4684 | 104.2821 | 77.5593 | 58.6191 | 0.014313 | 0.34937 | 0.005001 | 24.4093 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6062 | 15.922 | 21.1734 | 4.0412 | 23.6112 | 83.8611 | 62.295 | 83.1087 | 56.3859
2012-10-31 02:40 | 25.8929 | 105.0413 | 83.4524 | 104.3115 | 77.5928 | 58.6122 | 0.014329 | 0.34941 | 0.005007 | 24.3851 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6075 | 15.9218 | 21.2406 | 4.0407 | 23.6125 | 83.8007 | 62.2118 | 83.0709 | 56.3522
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.0412 | 83.4903 | 104.3228 | 77.5622 | 58.6231 | 0.014335 | 0.34936 | 0.005008 | 24.3709 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6081 | 15.9218 | 21.1841 | 4.0415 | 23.6131 | 83.8571 | 62.3062 | 83.1387 | 56.3781
2012-10-31 02:40 | 25.8959 | 105.0367 | 83.4744 | 104.3221 | 77.5958 | 58.611 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6085 | 15.9219 | 21.1954 | 4.0406 | 23.6135 | 83.8413 | 62.279 | 83.1267 | 56.4004
2012-10-31 02:40 | 25.8936 | 105.0684 | 83.4266 | 104.2971 | 77.6163 | 58.6133 | 0.014332 | 0.34941 | 0.005008 | 24.38 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6087 | 15.9218 | 21.1972 | 4.0408 | 23.6137 | 83.8712 | 62.2294 | 83.0999 | 56.4191
2012-10-31 02:40 | 25.8959 | 105.0594 | 83.463 | 104.3108 | 77.6263 | 58.6179 | 0.014348 | 0.34934 | 0.005012 | 24.3478 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6089 | 15.9219 | 21.2075 | 4.0411 | 23.6139 | 83.8519 | 62.2555 | 83.1033 | 56.4188
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.0336 | 83.4523 | 104.3077 | 77.6041 | 58.6133 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6099 | 15.9218 | 21.2403 | 4.0408 | 23.6149 | 83.7933 | 62.212 | 83.0674 | 56.3638
2012-10-31 02:40 | 25.8854 | 105.0716 | 83.4639 | 104.2851 | 77.6462 | 58.6139 | 0.014351 | 0.3494 | 0.005014 | 24.3467 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6095 | 15.9219 | 21.201 | 4.0408 | 23.6145 | 83.8706 | 62.2629 | 83.0841 | 56.4452
2012-10-31 02:40 | 25.8899 | 105.0231 | 83.4684 | 104.3048 | 77.6241 | 58.6 | 0.014332 | 0.34944 | 0.005008 | 24.382 | 1.2178 | 19.3891 | 23.6113 | 15.9219 | 21.2095 | 4.0399 | 23.6163 | 83.8136 | 62.2589 | 83.0953 | 56.4146
2012-10-31 02:40 | 25.8951 | 105.0283 | 83.4964 | 104.2873 | 77.5759 | 58.6145 | 0.014326 | 0.34937 | 0.005005 | 24.3872 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6099 | 15.9217 | 21.2187 | 4.0409 | 23.6149 | 83.8096 | 62.2777 | 83.0686 | 56.3572
2012-10-31 02:40 | 25.8854 | 105.0262 | 83.4715 | 104.3078 | 77.5929 | 58.6179 | 0.014319 | 0.34937 | 0.005003 | 24.3991 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6103 | 15.9216 | 21.1408 | 4.0411 | 23.6153 | 83.8854 | 62.3307 | 83.167 | 56.4521
2012-10-31 02:40 | 25.8936 | 105.0193 | 83.4797 | 104.2933 | 77.5935 | 58.6214 | 0.014335 | 0.34941 | 0.005009 | 24.3749 | 1.2178 | 19.3887 | 23.6108 | 15.9216 | 21.149 | 4.0414 | 23.6158 | 83.8703 | 62.3307 | 83.1443 | 56.4445
2012-10-31 02:40 | 25.8869 | 105.0315 | 83.4768 | 104.2753 | 77.5944 | 58.6035 | 0.014348 | 0.34936 | 0.005013 | 24.3488 | 1.2177 | 19.3888 | 23.6106 | 15.9219 | 21.1503 | 4.0401 | 23.6156 | 83.8812 | 62.3265 | 83.125 | 56.4441
2012-10-31 02:40 | 25.9011 | 105.0608 | 83.4948 | 104.2857 | 77.6048 | 58.6133 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6091 | 15.9219 | 21.1284 | 4.0408 | 23.6141 | 83.9324 | 62.3664 | 83.1573 | 56.4764
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.0336 | 83.4334 | 104.3039 | 77.5393 | 58.6162 | 0.014341 | 0.34931 | 0.005009 | 24.3576 | 1.2177 | 19.388 | 23.6083 | 15.9221 | 21.148 | 4.041 | 23.6133 | 83.8856 | 62.2854 | 83.1559 | 56.3913
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.0374 | 83.4827 | 104.3077 | 77.5965 | 58.6052 | 0.014335 | 0.34943 | 0.005009 | 24.3759 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6092 | 15.9219 | 21.1279 | 4.0402 | 23.6142 | 83.9095 | 62.3548 | 83.1798 | 56.4686
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.045 | 83.4789 | 104.3001 | 77.5851 | 58.6127 | 0.014341 | 0.34934 | 0.00501 | 24.3597 | 1.2177 | 19.3876 | 23.608 | 15.9217 | 21.1761 | 4.0408 | 23.613 | 83.8689 | 62.3028 | 83.124 | 56.409
2012-10-31 02:40 | 25.8921 | 105.0405 | 83.4592 | 104.3221 | 77.592 | 58.6052 | 0.014351 | 0.3494 | 0.005014 | 24.3467 | 1.2177 | 19.3879 | 23.6088 | 15.9217 | 21.1676 | 4.0402 | 23.6138 | 83.8729 | 62.2916 | 83.1545 | 56.4244
2012-10-31 02:40 | 25.8981 | 105.0843 | 83.4538 | 104.2827 | 77.5561 | 58.6058 | 0.014332 | 0.34939 | 0.005007 | 24.378 | 1.2176 | 19.3871 | 23.6063 | 15.9219 | 21.1575 | 4.0403 | 23.6113 | 83.9268 | 62.2963 | 83.1252 | 56.3986
2012-10-31 02:40 | 25.8966 | 105.0412 | 83.4599 | 104.3455 | 77.6003 | 58.6226 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6072 | 15.9221 | 21.1841 | 4.0414 | 23.6122 | 83.8571 | 62.2758 | 83.1614 | 56.4162
2012-10-31 02:40 | 25.8876 | 105.0435 | 83.4623 | 104.3138 | 77.5913 | 58.611 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2176 | 19.3872 | 23.6068 | 15.9219 | 21.155 | 4.0406 | 23.6118 | 83.8885 | 62.3073 | 83.1588 | 56.4363
2012-10-31 02:40 | 25.8936 | 105.0684 | 83.4417 | 104.3274 | 77.5897 | 58.6058 | 0.014329 | 0.3494 | 0.005007 | 24.3841 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6101 | 15.9216 | 21.157 | 4.0403 | 23.6151 | 83.9114 | 62.2847 | 83.1704 | 56.4327
2012-10-31 02:40 | 25.8921 | 105.0632 | 83.4934 | 104.3259 | 77.5844 | 58.607 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3873 | 23.6071 | 15.9217 | 21.1635 | 4.0404 | 23.6122 | 83.8997 | 62.3299 | 83.1624 | 56.4209
2012-10-31 02:40 | 25.8839 | 105.0701 | 83.4396 | 104.295 | 77.6828 | 58.596 | 0.014341 | 0.34941 | 0.005011 | 24.3647 | 1.2177 | 19.3877 | 23.6081 | 15.9218 | 21.1674 | 4.0396 | 23.6131 | 83.9027 | 62.2722 | 83.1276 | 56.5154
2012-10-31 02:41 | 25.8824 | 105.0648 | 83.4799 | 104.3086 | 77.7042 | 58.6081 | 0.014329 | 0.34944 | 0.005007 | 24.3871 | 1.2177 | 19.3874 | 23.6075 | 15.9218 | 21.1579 | 4.0404 | 23.6125 | 83.9069 | 62.322 | 83.1507 | 56.5463
2012-10-31 02:41 | 25.8862 | 105.0913 | 83.5331 | 104.3048 | 77.7004 | 58.6081 | 0.014354 | 0.34939 | 0.005015 | 24.3407 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6086 | 15.9217 | 21.1295 | 4.0404 | 23.6136 | 83.9618 | 62.4036 | 83.1753 | 56.5709
2012-10-31 02:41 | 25.8869 | 105.0655 | 83.4996 | 104.3169 | 77.6896 | 58.5983 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6091 | 15.9218 | 21.1664 | 4.0398 | 23.6141 | 83.8991 | 62.3332 | 83.1505 | 56.5232
2012-10-31 02:41 | 25.8891 | 105.0639 | 83.4904 | 104.2964 | 77.6956 | 58.6122 | 0.014323 | 0.34936 | 0.005004 | 24.3913 | 1.2178 | 19.3885 | 23.6104 | 15.9216 | 21.1726 | 4.0407 | 23.6154 | 83.8913 | 62.3178 | 83.1238 | 56.523
2012-10-31 02:41 | 25.8854 | 105.0489 | 83.4905 | 104.3116 | 77.6348 | 58.6075 | 0.014332 | 0.3494 | 0.005008 | 24.379 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6081 | 15.9218 | 21.1528 | 4.0404 | 23.6132 | 83.8961 | 62.3377 | 83.1588 | 56.482
2012-10-31 02:41 | 25.8891 | 105.0299 | 83.4638 | 104.285 | 77.5699 | 58.6214 | 0.014348 | 0.34941 | 0.005013 | 24.3528 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6098 | 15.9217 | 21.1726 | 4.0414 | 23.6148 | 83.8573 | 62.2912 | 83.1124 | 56.3973
2012-10-31 02:41 | 25.8854 | 105.0754 | 83.4715 | 104.27 | 77.6043 | 58.6035 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3884 | 23.6097 | 15.9218 | 21.1287 | 4.0401 | 23.6148 | 83.9467 | 62.3428 | 83.1413 | 56.4756
2012-10-31 02:41 | 25.8832 | 105.0656 | 83.4807 | 104.2943 | 77.5945 | 58.5925 | 0.014332 | 0.34937 | 0.005007 | 24.377 | 1.2177 | 19.3884 | 23.61 | 15.9217 | 21.1225 | 4.0394 | 23.615 | 83.9431 | 62.3582 | 83.1718 | 56.472
2012-10-31 02:41 | 25.8802 | 105.0513 | 83.4853 | 104.2724 | 77.6144 | 58.6185 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6081 | 15.9216 | 21.1276 | 4.0412 | 23.6132 | 83.9237 | 62.3577 | 83.1448 | 56.4868
2012-10-31 02:41 | 25.8936 | 105.0836 | 83.4531 | 104.3009 | 77.5744 | 58.6099 | 0.014345 | 0.34936 | 0.005012 | 24.3539 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6078 | 15.9217 | 21.1851 | 4.0406 | 23.6128 | 83.8985 | 62.268 | 83.1158 | 56.3893
2012-10-31 02:41 | 25.8891 | 105.0564 | 83.4448 | 104.2926 | 77.5928 | 58.6041 | 0.014338 | 0.34943 | 0.00501 | 24.3708 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6077 | 15.9218 | 21.1605 | 4.0402 | 23.6127 | 83.8959 | 62.2843 | 83.1321 | 56.4323
2012-10-31 02:41 | 25.8906 | 105.0617 | 83.4501 | 104.2828 | 77.5524 | 58.6075 | 0.014341 | 0.34944 | 0.005011 | 24.3667 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6096 | 15.9216 | 21.158 | 4.0404 | 23.6146 | 83.9037 | 62.2921 | 83.1248 | 56.3944
2012-10-31 02:41 | 25.8921 | 105.048 | 83.4706 | 104.3221 | 77.5806 | 58.6052 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.2177 | 19.388 | 23.6092 | 15.9216 | 21.1395 | 4.0402 | 23.6142 | 83.9085 | 62.3311 | 83.1826 | 56.4411
2012-10-31 02:41 | 25.8862 | 105.0497 | 83.423 | 104.3048 | 77.5442 | 58.6064 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.2177 | 19.3881 | 23.609 | 15.9218 | 21.1737 | 4.0403 | 23.614 | 83.876 | 62.2493 | 83.1311 | 56.3705
2012-10-31 02:41 | 25.8944 | 105.0541 | 83.4463 | 104.3093 | 77.579 | 58.6041 | 0.014335 | 0.34937 | 0.005008 | 24.3719 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6075 | 15.9218 | 21.1538 | 4.0402 | 23.6125 | 83.9003 | 62.2925 | 83.1555 | 56.4252
2012-10-31 02:41 | 25.8906 | 105.0276 | 83.4387 | 104.2714 | 77.5981 | 58.6075 | 0.014323 | 0.34943 | 0.005005 | 24.3964 | 1.2177 | 19.3872 | 23.6071 | 15.9217 | 21.1661 | 4.0404 | 23.6121 | 83.8615 | 62.2726 | 83.1053 | 56.432
2012-10-31 02:41 | 25.8951 | 105.0208 | 83.466 | 104.3024 | 77.595 | 58.6035 | 0.014338 | 0.34936 | 0.005009 | 24.3658 | 1.2177 | 19.3875 | 23.6076 | 15.9218 | 21.1706 | 4.0401 | 23.6126 | 83.8502 | 62.2954 | 83.1318 | 56.4244
2012-10-31 02:41 | 25.8944 | 105.0201 | 83.4729 | 104.2903 | 77.5867 | 58.611 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.2177 | 19.3878 | 23.6083 | 15.9219 | 21.1578 | 4.0406 | 23.6133 | 83.8623 | 62.3151 | 83.1325 | 56.4289
2012-10-31 02:41 | 25.8906 | 105.0541 | 83.416 | 104.2903 | 77.5981 | 58.6047 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3883 | 23.6094 | 15.9218 | 21.15 | 4.0402 | 23.6144 | 83.9041 | 62.266 | 83.1403 | 56.4481
2012-10-31 02:41 | 25.8891 | 105.0564 | 83.4259 | 104.3115 | 77.6004 | 58.6052 | 0.014351 | 0.34943 | 0.005015 | 24.3488 | 1.2178 | 19.3888 | 23.6108 | 15.9217 | 21.1284 | 4.0402 | 23.6158 | 83.928 | 62.2975 | 83.1831 | 56.472
2012-10-31 02:41 | 25.8899 | 105.0118 | 83.4418 | 104.3312 | 77.586 | 58.6018 | 0.014341 | 0.3494 | 0.005011 | 24.3637 | 1.2178 | 19.389 | 23.6114 | 15.9217 | 21.1453 | 4.04 | 23.6165 | 83.8665 | 62.2965 | 83.1859 | 56.4407
2012-10-31 02:41 | 25.8966 | 105.0601 | 83.4865 | 104.2888 | 77.6384 | 58.6023 | 0.014329 | 0.34939 | 0.005006 | 24.3831 | 1.2178 | 19.3889 | 23.6109 | 15.9219 | 21.148 | 4.04 | 23.6159 | 83.9121 | 62.3385 | 83.1408 | 56.4904
2012-10-31 02:41 | 25.8899 | 105.0307 | 83.4722 | 104.2972 | 77.7002 | 58.6133 | 0.014345 | 0.34941 | 0.005012 | 24.3579 | 1.2177 | 19.3883 | 23.61 | 15.9215 | 21.1573 | 4.0408 | 23.615 | 83.8734 | 62.3149 | 83.1399 | 56.5429
2012-10-31 02:41 | 25.8906 | 105.0314 | 83.4615 | 104.3017 | 77.6514 | 58.6127 | 0.014341 | 0.34937 | 0.00501 | 24.3617 | 1.2177 | 19.388 | 23.6089 | 15.9217 | 21.1339 | 4.0408 | 23.6139 | 83.8975 | 62.3276 | 83.1678 | 56.5175
2012-10-31 02:41 | 25.8862 | 105.0573 | 83.4799 | 104.32 | 77.6051 | 58.6064 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6081 | 15.9216 | 21.1416 | 4.0403 | 23.6131 | 83.9157 | 62.3383 | 83.1784 | 56.4635
2012-10-31 02:41 | 25.8854 | 105.064 | 83.4867 | 104.3078 | 77.5967 | 58.6133 | 0.014354 | 0.34939 | 0.005015 | 24.3407 | 1.2178 | 19.3886 | 23.6105 | 15.9217 | 21.1287 | 4.0408 | 23.6156 | 83.9353 | 62.358 | 83.1791 | 56.468
2012-10-31 02:42 | 25.8884 | 105.033 | 83.4783 | 104.3033 | 77.6226 | 58.6122 | 0.014335 | 0.34939 | 0.005008 | 24.3729 | 1.2177 | 19.3885 | 23.6103 | 15.9217 | 21.1639 | 4.0407 | 23.6153 | 83.8691 | 62.3144 | 83.1394 | 56.4587
2012-10-31 02:42 | 25.8914 | 105.0662 | 83.5003 | 104.2949 | 77.5875 | 58.6087 | 0.014338 | 0.34939 | 0.005009 | 24.3678 | 1.2177 | 19.3882 | 23.6095 | 15.9217 | 21.1669 | 4.0405 | 23.6145 | 83.8993 | 62.3334 | 83.128 | 56.4206
2012-10-31 02:42 | 25.8802 | 105.0399 | 83.4549 | 104.2913 | 77.6029 | 58.6064 | 0.014348 | 0.34937 | 0.005013 | 24.3498 | 1.2177 | 19.3881 | 23.609 | 15.9217 | 21.1195 | 4.0403 | 23.6141 | 83.9204 | 62.3354 | 83.1718 | 56.4834
2012-10-31 02:42 | 25.8794 | 105.0807 | 83.4921 | 104.2829 | 77.6364 | 58.6041 | 0.014338 | 0.34934 | 0.005009 | 24.3648 | 1.2177 | 19.3876 | 23.6081 | 15.9216 | 21.1107 | 4.0402 | 23.6131 | 83.97 | 62.3814 | 83.1722 | 56.5257
2012-10-31 02:42 | 25.8824 | 105.0875 | 83.4761 | 104.301 | 77.7042 | 58.6364 | 0.014345 | 0.34939 | 0.005012 | 24.3559 | 1.3558 | 21.5815 | 29.2603 | 15.9178 | 21.19 | 4.0424 | 29.2654 | 83.8975 | 62.2861 | 83.111 | 56.5142
2012-10-31 02:42 | 25.8847 | 105.1692 | 83.5695 | 104.2844 | 77.7407 | 58.8029 | 0.014338 | 0.34937 | 0.005009 | 24.3668 | 1.3965 | 22.2272 | 31.0411 | 15.916 | 21.112 | 4.0539 | 31.0461 | 84.0572 | 62.4575 | 83.1724 | 56.6287
2012-10-31 02:42 | 25.8809 | 105.2902 | 83.6378 | 104.3411 | 77.7141 | 58.8422 | 0.014357 | 0.34941 | 0.005017 | 24.3375 | 1.3965 | 22.2265 | 31.0393 | 15.9158 | 21.1483 | 4.0566 | 31.0443 | 84.1419 | 62.4895 | 83.1928 | 56.5658
2012-10-31 02:42 | 25.8869 | 105.4512 | 83.7122 | 104.3622 | 77.7239 | 58.8456 | 0.014332 | 0.34934 | 0.005007 | 24.375 | 1.3965 | 22.2263 | 31.0391 | 15.9157 | 21.1583 | 4.0568 | 31.0441 | 84.2929 | 62.5539 | 83.2039 | 56.5656
2012-10-31 02:42 | 25.8869 | 105.6138 | 83.7957 | 104.4227 | 77.7772 | 58.8543 | 0.014341 | 0.34946 | 0.005012 | 24.3678 | 1.3965 | 22.2268 | 31.0402 | 15.9158 | 21.1583 | 4.0574 | 31.0452 | 84.4555 | 62.6374 | 83.2644 | 56.6189
2012-10-31 02:42 | 25.8779 | 105.7598 | 83.8284 | 104.4478 | 77.772 | 58.8728 | 0.014357 | 0.34941 | 0.005017 | 24.3375 | 1.3965 | 22.227 | 31.0409 | 15.9158 | 21.1614 | 4.0587 | 31.0459 | 84.5984 | 62.667 | 83.2864 | 56.6106
2012-10-31 02:42 | 25.8824 | 105.8891 | 83.8823 | 104.5014 | 77.887 | 58.8821 | 0.014357 | 0.34944 | 0.005017 | 24.3396 | 1.3966 | 22.2279 | 31.0437 | 15.9156 | 21.1699 | 4.0593 | 31.0488 | 84.7192 | 62.7124 | 83.3315 | 56.7171
2012-10-31 02:42 | 25.8869 | 106.0109 | 83.9475 | 104.5324 | 77.842 | 58.9005 | 0.014354 | 0.34943 | 0.005016 | 24.3437 | 1.3966 | 22.2275 | 31.0424 | 15.9157 | 21.1583 | 4.0606 | 31.0474 | 84.8526 | 62.7892 | 83.3741 | 56.6837
2012-10-31 02:42 | 25.8847 | 106.1297 | 84.0098 | 104.6134 | 77.9236 | 58.9162 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.3966 | 22.2283 | 31.0448 | 15.9156 | 21.124 | 4.0617 | 31.0498 | 85.0057 | 62.8858 | 83.4894 | 56.7996
2012-10-31 02:42 | 25.8899 | 106.2218 | 84.0568 | 104.7207 | 77.9326 | 58.9208 | 0.014348 | 0.34946 | 0.005014 | 24.3559 | 1.3966 | 22.2276 | 31.0426 | 15.9158 | 21.1453 | 4.062 | 31.0476 | 85.0765 | 62.9115 | 83.5754 | 56.7873
2012-10-31 02:42 | 25.8854 | 106.3232 | 84.1244 | 104.8107 | 77.9128 | 58.9283 | 0.014335 | 0.34949 | 0.00501 | 24.38 | 1.3966 | 22.2277 | 31.0432 | 15.9156 | 21.1167 | 4.0625 | 31.0482 | 85.2065 | 63.0077 | 83.694 | 56.7961
2012-10-31 02:42 | 25.8899 | 106.4714 | 84.2162 | 104.9362 | 77.9706 | 58.9404 | 0.014335 | 0.34946 | 0.005009 | 24.378 | 1.3966 | 22.2276 | 31.0431 | 15.9155 | 21.1413 | 4.0634 | 31.0481 | 85.3301 | 63.0749 | 83.7949 | 56.8293
2012-10-31 02:42 | 25.8742 | 106.5389 | 84.2422 | 105.015 | 78.1453 | 58.9595 | 0.014338 | 0.34953 | 0.005012 | 24.3779 | 1.3966 | 22.2283 | 31.045 | 15.9156 | 21.1818 | 4.0647 | 31.05 | 85.3571 | 63.0604 | 83.8332 | 56.9635
2012-10-31 02:42 | 25.8832 | 106.6652 | 84.2892 | 105.1261 | 78.1125 | 58.9693 | 0.014338 | 0.34947 | 0.005011 | 24.3738 | 1.3967 | 22.2283 | 31.0454 | 15.9153 | 21.1747 | 4.0653 | 31.0504 | 85.4905 | 63.1145 | 83.9514 | 56.9378
2012-10-31 02:42 | 25.8891 | 106.7921 | 84.3672 | 105.2606 | 78.1717 | 58.9826 | 0.014338 | 0.34941 | 0.00501 | 24.3698 | 1.3966 | 22.2278 | 31.044 | 15.9154 | 21.1043 | 4.0663 | 31.049 | 85.6878 | 63.2629 | 84.1563 | 57.0674
2012-10-31 02:42 | 25.8802 | 106.8891 | 84.4456 | 105.3349 | 78.2237 | 58.989 | 0.014348 | 0.34944 | 0.005014 | 24.3548 | 1.3966 | 22.2282 | 31.045 | 15.9154 | 21.1516 | 4.0667 | 31.05 | 85.7375 | 63.294 | 84.1833 | 57.0721
2012-10-31 02:42 | 25.8817 | 107.0381 | 84.5344 | 105.4158 | 78.2937 | 58.9976 | 0.014341 | 0.3495 | 0.005012 | 24.3708 | 1.3966 | 22.227 | 31.0415 | 15.9155 | 21.109 | 4.0673 | 31.0465 | 85.9291 | 63.4254 | 84.3068 | 57.1847
2012-10-31 02:42 | 25.8824 | 107.1107 | 84.5578 | 105.5488 | 78.2906 | 59.0179 | 0.014341 | 0.34947 | 0.005012 | 24.3687 | 1.3966 | 22.2271 | 31.042 | 15.9153 | 21.1177 | 4.0687 | 31.047 | 85.993 | 63.4401 | 84.4311 | 57.1729
2012-10-31 02:42 | 25.8869 | 107.2551 | 84.5851 | 105.6327 | 78.3789 | 59.0196 | 0.014341 | 0.34949 | 0.005012 | 24.3698 | 1.3966 | 22.2282 | 31.045 | 15.9154 | 21.1302 | 4.0688 | 31.05 | 86.1249 | 63.4549 | 84.5025 | 57.2487
2012-10-31 02:42 | 25.8839 | 107.3656 | 84.6542 | 105.7583 | 78.4177 | 59.0387 | 0.014326 | 0.34946 | 0.005006 | 24.3933 | 1.3967 | 22.2283 | 31.0457 | 15.9152 | 21.0991 | 4.0701 | 31.0507 | 86.2665 | 63.5551 | 84.6592 | 57.3186
2012-10-31 02:42 | 25.8891 | 107.4653 | 84.7429 | 105.8958 | 78.5257 | 59.0491 | 0.014341 | 0.34952 | 0.005012 | 24.3718 | 1.3967 | 22.2291 | 31.048 | 15.9152 | 21.1124 | 4.0708 | 31.053 | 86.3529 | 63.6305 | 84.7834 | 57.4133
2012-10-31 02:42 | 25.8802 | 107.5434 | 84.8364 | 105.989 | 78.6348 | 59.0497 | 0.014338 | 0.3495 | 0.005011 | 24.3759 | 1.3967 | 22.2285 | 31.0462 | 15.9151 | 21.0753 | 4.0709 | 31.0513 | 86.4681 | 63.7611 | 84.9137 | 57.5595
2012-10-31 02:43 | 25.8764 | 107.6682 | 84.844 | 106.0684 | 78.711 | 59.0693 | 0.014345 | 0.34952 | 0.005014 | 24.365 | 1.3967 | 22.2288 | 31.0472 | 15.9152 | 21.1037 | 4.0722 | 31.0522 | 86.5645 | 63.7403 | 84.9647 | 57.6073
2012-10-31 02:43 | 25.8869 | 107.7695 | 84.9721 | 106.2188 | 78.7253 | 59.0751 | 0.014348 | 0.3495 | 0.005015 | 24.3589 | 1.3967 | 22.2289 | 31.0476 | 15.9151 | 21.1463 | 4.0726 | 31.0526 | 86.6232 | 63.8258 | 85.0725 | 57.579
2012-10-31 02:43 | 25.8921 | 107.8428 | 84.9659 | 106.3299 | 78.7419 | 59.0878 | 0.014341 | 0.34959 | 0.005013 | 24.3768 | 1.3967 | 22.229 | 31.0475 | 15.9153 | 21.1194 | 4.0735 | 31.0525 | 86.7234 | 63.8465 | 85.2105 | 57.6225
2012-10-31 02:43 | 25.8876 | 107.9139 | 85.0752 | 106.4086 | 78.8059 | 59.0901 | 0.014335 | 0.34953 | 0.005011 | 24.383 | 1.3967 | 22.2292 | 31.0483 | 15.9151 | 21.1269 | 4.0737 | 31.0533 | 86.787 | 63.9483 | 85.2817 | 57.679
2012-10-31 02:43 | 25.8862 | 108.0525 | 85.1383 | 106.5472 | 78.8578 | 59.1115 | 0.014335 | 0.34944 | 0.005009 | 24.3769 | 1.3967 | 22.2285 | 31.0464 | 15.9151 | 21.1095 | 4.0751 | 31.0514 | 86.943 | 64.0288 | 85.4377 | 57.7483
2012-10-31 02:43 | 25.8802 | 108.1335 | 85.2158 | 106.6244 | 78.8784 | 59.1202 | 0.014345 | 0.34954 | 0.005014 | 24.367 | 1.3966 | 22.2276 | 31.044 | 15.9151 | 21.1396 | 4.0757 | 31.049 | 86.9939 | 64.0762 | 85.4848 | 57.7388
2012-10-31 02:43 | 25.8914 | 108.2506 | 85.2573 | 106.7377 | 78.9429 | 59.1323 | 0.014345 | 0.34956 | 0.005014 | 24.368 | 1.3967 | 22.2277 | 31.0446 | 15.9149 | 21.0986 | 4.0766 | 31.0496 | 87.152 | 64.1587 | 85.6391 | 57.8443
2012-10-31 02:43 | 25.8839 | 108.2734 | 85.2878 | 106.8777 | 79.0077 | 59.1306 | 0.014345 | 0.34957 | 0.005015 | 24.369 | 1.3967 | 22.2283 | 31.0458 | 15.9152 | 21.1433 | 4.0765 | 31.0508 | 87.1301 | 64.1445 | 85.7344 | 57.8644
2012-10-31 02:43 | 25.8839 | 108.402 | 85.3864 | 106.9798 | 79.0876 | 59.1467 | 0.014354 | 0.34962 | 0.005018 | 24.3568 | 1.3968 | 22.2292 | 31.0488 | 15.9148 | 21.1152 | 4.0776 | 31.0538 | 87.2868 | 64.2712 | 85.8646 | 57.9724
2012-10-31 02:43 | 25.8862 | 108.5253 | 85.438 | 107.0653 | 79.1204 | 59.1479 | 0.014329 | 0.34956 | 0.005009 | 24.3952 | 1.3968 | 22.2296 | 31.05 | 15.9149 | 21.1617 | 4.0777 | 31.055 | 87.3636 | 64.2763 | 85.9036 | 57.9587
2012-10-31 02:43 | 25.8966 | 108.6303 | 85.528 | 107.1967 | 79.2221 | 59.1508 | 0.014341 | 0.34953 | 0.005013 | 24.3728 | 1.3967 | 22.2289 | 31.048 | 15.9148 | 21.1721 | 4.0779 | 31.053 | 87.4582 | 64.3559 | 86.0246 | 58.05
2012-10-31 02:43 | 25.8847 | 108.6714 | 85.573 | 107.2869 | 79.2749 | 59.1739 | 0.014329 | 0.34962 | 0.00501 | 24.3993 | 1.3968 | 22.2295 | 31.0497 | 15.9148 | 21.1481 | 4.0794 | 31.0547 | 87.5233 | 64.4249 | 86.1388 | 58.1268
2012-10-31 02:43 | 25.8876 | 108.7575 | 85.6215 | 107.3617 | 79.2854 | 59.1803 | 0.014351 | 0.34957 | 0.005017 | 24.3588 | 1.3967 | 22.2291 | 31.0484 | 15.9149 | 21.0988 | 4.0799 | 31.0534 | 87.6587 | 64.5227 | 86.2629 | 58.1866
2012-10-31 02:43 | 25.8899 | 108.9035 | 85.6958 | 107.4812 | 79.3105 | 59.204 | 0.014367 | 0.34965 | 0.005023 | 24.3367 | 1.3968 | 22.229 | 31.0484 | 15.9147 | 21.1212 | 4.0815 | 31.0534 | 87.7823 | 64.5746 | 86.36 | 58.1893
2012-10-31 02:43 | 25.8929 | 109.02 | 85.805 | 107.6166 | 79.4163 | 59.2097 | 0.014341 | 0.34962 | 0.005014 | 24.3788 | 1.3967 | 22.2284 | 31.0467 | 15.9149 | 21.1162 | 4.0819 | 31.0517 | 87.9038 | 64.6888 | 86.5004 | 58.3001
2012-10-31 02:43 | 25.8869 | 109.1086 | 85.8293 | 107.6749 | 79.4788 | 59.1976 | 0.014348 | 0.3496 | 0.005016 | 24.3659 | 1.3967 | 22.2282 | 31.0467 | 15.9145 | 21.1061 | 4.0811 | 31.0517 | 88.0025 | 64.7232 | 86.5688 | 58.3727
2012-10-31 02:43 | 25.8891 | 109.1865 | 85.8771 | 107.8133 | 79.5342 | 59.2334 | 0.014338 | 0.34959 | 0.005012 | 24.3819 | 1.3968 | 22.2291 | 31.0485 | 15.9148 | 21.1164 | 4.0836 | 31.0535 | 88.0701 | 64.7607 | 86.6969 | 58.4178
2012-10-31 02:43 | 25.8929 | 109.3038 | 85.9377 | 107.9117 | 79.5951 | 59.2305 | 0.014348 | 0.34962 | 0.005016 | 24.3669 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0483 | 15.9147 | 21.1121 | 4.0834 | 31.0534 | 88.1917 | 64.8256 | 86.7996 | 58.483
2012-10-31 02:43 | 25.9011 | 109.399 | 86.0521 | 108.0031 | 79.6832 | 59.2409 | 0.014335 | 0.34953 | 0.005011 | 24.383 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0484 | 15.9146 | 21.1645 | 4.0841 | 31.0534 | 88.2345 | 64.8876 | 86.8386 | 58.5187
2012-10-31 02:43 | 25.8899 | 109.4862 | 86.1357 | 108.1356 | 79.7214 | 59.2461 | 0.014367 | 0.34963 | 0.005023 | 24.3357 | 1.3968 | 22.2291 | 31.0487 | 15.9147 | 21.077 | 4.0844 | 31.0537 | 88.4092 | 65.0587 | 87.0586 | 58.6444
2012-10-31 02:43 | 25.8959 | 109.5754 | 86.1379 | 108.2362 | 79.7427 | 59.2508 | 0.014341 | 0.34963 | 0.005014 | 24.3798 | 1.3967 | 22.2286 | 31.0476 | 15.9146 | 21.0991 | 4.0848 | 31.0526 | 88.4763 | 65.0388 | 87.1371 | 58.6436
2012-10-31 02:43 | 25.8951 | 109.6654 | 86.2281 | 108.33 | 79.7837 | 59.2496 | 0.014351 | 0.3496 | 0.005017 | 24.3608 | 1.3967 | 22.2286 | 31.0473 | 15.9147 | 21.1103 | 4.0847 | 31.0524 | 88.5551 | 65.1178 | 87.2197 | 58.6734
2012-10-31 02:43 | 25.8989 | 109.7638 | 86.2812 | 108.4208 | 79.8408 | 59.2733 | 0.014357 | 0.34962 | 0.005019 | 24.3517 | 1.3968 | 22.2293 | 31.0493 | 15.9147 | 21.1623 | 4.0863 | 31.0543 | 88.6015 | 65.1189 | 87.2585 | 58.6785
2012-10-31 02:43 | 25.9004 | 109.8637 | 86.3472 | 108.5055 | 79.9259 | 59.2727 | 0.014341 | 0.34969 | 0.005015 | 24.3839 | 1.3968 | 22.2288 | 31.0486 | 15.9144 | 21.1196 | 4.0863 | 31.0536 | 88.7441 | 65.2276 | 87.3859 | 58.8063
2012-10-31 02:43 | 25.8936 | 109.9477 | 86.4011 | 108.616 | 79.98 | 59.2883 | 0.014345 | 0.34966 | 0.005016 | 24.375 | 1.3967 | 22.2285 | 31.0473 | 15.9146 | 21.1088 | 4.0873 | 31.0524 | 88.8389 | 65.2923 | 87.5072 | 58.8712
2012-10-31 02:44 | 25.9034 | 110.0521 | 86.4526 | 108.7695 | 80.024 | 59.3016 | 0.014351 | 0.34966 | 0.005018 | 24.3649 | 1.3967 | 22.2285 | 31.0475 | 15.9146 | 21.1026 | 4.0883 | 31.0525 | 88.9495 | 65.35 | 87.6669 | 58.9214
2012-10-31 02:44 | 25.8959 | 110.1241 | 86.5436 | 108.7923 | 80.1002 | 59.2935 | 0.014345 | 0.34966 | 0.005016 | 24.375 | 1.3967 | 22.2284 | 31.0473 | 15.9145 | 21.1392 | 4.0877 | 31.0523 | 88.9849 | 65.4044 | 87.6531 | 58.961
2012-10-31 02:44 | 25.8959 | 110.2263 | 86.6081 | 108.8982 | 80.2029 | 59.3224 | 0.014335 | 0.34963 | 0.005012 | 24.39 | 1.3968 | 22.2287 | 31.0485 | 15.9143 | 21.1513 | 4.0897 | 31.0535 | 89.075 | 65.4568 | 87.7469 | 59.0516
2012-10-31 02:44 | 25.8951 | 110.3314 | 86.6831 | 108.9958 | 80.2325 | 59.3288 | 0.014367 | 0.34962 | 0.005023 | 24.3347 | 1.3968 | 22.229 | 31.049 | 15.9145 | 21.1344 | 4.0901 | 31.054 | 89.197 | 65.5487 | 87.8614 | 59.0981
2012-10-31 02:44 | 25.8996 | 110.3851 | 86.7104 | 109.0684 | 80.2788 | 59.3421 | 0.014341 | 0.34972 | 0.005015 | 24.3859 | 1.3967 | 22.2278 | 31.0458 | 15.9144 | 21.1269 | 4.091 | 31.0508 | 89.2582 | 65.5835 | 87.9415 | 59.1519
2012-10-31 02:44 | 25.9071 | 110.4759 | 86.8126 | 109.1931 | 80.389 | 59.3502 | 0.014341 | 0.3497 | 0.005015 | 24.3848 | 1.3966 | 22.2271 | 31.0433 | 15.9146 | 21.1504 | 4.0916 | 31.0483 | 89.3255 | 65.6622 | 88.0427 | 59.2386
2012-10-31 02:44 | 25.9064 | 110.566 | 86.9105 | 109.2643 | 80.4986 | 59.3513 | 0.014341 | 0.34965 | 0.005014 | 24.3809 | 1.3967 | 22.2273 | 31.0442 | 15.9145 | 21.1819 | 4.0917 | 31.0492 | 89.3841 | 65.7286 | 88.0824 | 59.3167
2012-10-31 02:44 | 25.8966 | 110.6243 | 86.9803 | 109.3718 | 80.4394 | 59.3664 | 0.014351 | 0.34969 | 0.005018 | 24.3669 | 1.3966 | 22.2268 | 31.0428 | 15.9145 | 21.0958 | 4.0927 | 31.0478 | 89.5285 | 65.8845 | 88.276 | 59.3436
2012-10-31 02:44 | 25.9026 | 110.7098 | 86.9977 | 109.4875 | 80.51 | 59.3692 | 0.014345 | 0.34963 | 0.005015 | 24.373 | 1.3967 | 22.2276 | 31.0449 | 15.9146 | 21.17 | 4.0929 | 31.0499 | 89.5398 | 65.8277 | 88.3175 | 59.34
2012-10-31 02:44 | 25.9004 | 110.8098 | 87.1054 | 109.5497 | 80.6447 | 59.3883 | 0.014329 | 0.34969 | 0.005011 | 24.4043 | 1.3967 | 22.2284 | 31.0471 | 15.9145 | 21.1437 | 4.0942 | 31.0521 | 89.6661 | 65.9617 | 88.406 | 59.501
2012-10-31 02:44 | 25.9004 | 110.9423 | 87.1509 | 109.6291 | 80.6409 | 59.3999 | 0.014354 | 0.34963 | 0.005019 | 24.3577 | 1.3968 | 22.229 | 31.0488 | 15.9146 | 21.1839 | 4.095 | 31.0538 | 89.7584 | 65.967 | 88.4452 | 59.457
2012-10-31 02:44 | 25.9034 | 110.9945 | 87.2108 | 109.7116 | 80.6895 | 59.4062 | 0.014345 | 0.34968 | 0.005016 | 24.3761 | 1.3968 | 22.2295 | 31.0507 | 15.9144 | 21.1668 | 4.0955 | 31.0557 | 89.8277 | 66.044 | 88.5448 | 59.5227
2012-10-31 02:44 | 25.8989 | 111.0732 | 87.2707 | 109.8206 | 80.742 | 59.4051 | 0.014341 | 0.34966 | 0.005014 | 24.3818 | 1.3968 | 22.2296 | 31.0508 | 15.9144 | 21.1543 | 4.0954 | 31.0558 | 89.9189 | 66.1164 | 88.6663 | 59.5877
2012-10-31 02:44 | 25.9131 | 111.1556 | 87.3683 | 109.8802 | 80.8019 | 59.4201 | 0.014351 | 0.34972 | 0.005019 | 24.3689 | 1.3968 | 22.2297 | 31.0513 | 15.9143 | 21.1524 | 4.0964 | 31.0563 | 90.0032 | 66.2159 | 88.7278 | 59.6495
2012-10-31 02:44 | 25.9071 | 111.2404 | 87.3774 | 109.9953 | 80.8301 | 59.4357 | 0.014341 | 0.34965 | 0.005014 | 24.3809 | 1.3969 | 22.2299 | 31.0519 | 15.9142 | 21.1625 | 4.0975 | 31.0569 | 90.0779 | 66.2149 | 88.8328 | 59.6676
2012-10-31 02:44 | 25.9079 | 111.2563 | 87.454 | 110.068 | 80.9411 | 59.438 | 0.014348 | 0.34966 | 0.005017 | 24.3699 | 1.3969 | 22.2298 | 31.0518 | 15.9142 | 21.1191 | 4.0977 | 31.0568 | 90.1372 | 66.3349 | 88.9489 | 59.822
2012-10-31 02:44 | 25.9064 | 111.3646 | 87.4791 | 110.1384 | 80.9396 | 59.4438 | 0.014338 | 0.34969 | 0.005014 | 24.389 | 1.3968 | 22.2294 | 31.0505 | 15.9143 | 21.1578 | 4.0981 | 31.0555 | 90.2068 | 66.3213 | 88.9806 | 59.7818
2012-10-31 02:44 | 25.9131 | 111.4735 | 87.5654 | 110.251 | 81.0338 | 59.4594 | 0.014354 | 0.34966 | 0.005019 | 24.3598 | 1.3969 | 22.2305 | 31.0536 | 15.9143 | 21.1605 | 4.0991 | 31.0586 | 90.313 | 66.4049 | 89.0905 | 59.8733
2012-10-31 02:44 | 25.8996 | 111.5243 | 87.6011 | 110.3094 | 81.0887 | 59.4663 | 0.014345 | 0.3497 | 0.005016 | 24.378 | 1.3968 | 22.2293 | 31.0502 | 15.9142 | 21.1309 | 4.0996 | 31.0552 | 90.3934 | 66.4702 | 89.1785 | 59.9578
2012-10-31 02:44 | 25.9138 | 111.637 | 87.6684 | 110.3993 | 81.1599 | 59.4652 | 0.014351 | 0.3497 | 0.005019 | 24.3678 | 1.3968 | 22.229 | 31.0493 | 15.9143 | 21.1371 | 4.0995 | 31.0543 | 90.4999 | 66.5313 | 89.2622 | 60.0228
2012-10-31 02:44 | 25.9108 | 111.6907 | 87.7639 | 110.4758 | 81.1569 | 59.4756 | 0.014341 | 0.3497 | 0.005015 | 24.3848 | 1.3969 | 22.2296 | 31.0515 | 15.914 | 21.1461 | 4.1002 | 31.0566 | 90.5446 | 66.6178 | 89.3297 | 60.0108
2012-10-31 02:44 | 25.9026 | 111.7583 | 87.8164 | 110.5773 | 81.2703 | 59.4935 | 0.014348 | 0.34968 | 0.005017 | 24.371 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0495 | 15.9141 | 21.1218 | 4.1015 | 31.0545 | 90.6365 | 66.6946 | 89.4555 | 60.1485
2012-10-31 02:44 | 25.9056 | 111.8408 | 87.8535 | 110.6485 | 81.3417 | 59.4912 | 0.014348 | 0.34972 | 0.005018 | 24.374 | 1.3968 | 22.2288 | 31.0494 | 15.914 | 21.1449 | 4.1013 | 31.0544 | 90.6959 | 66.7086 | 89.5036 | 60.1968
2012-10-31 02:44 | 25.9093 | 111.9202 | 87.9216 | 110.7506 | 81.3644 | 59.5085 | 0.014354 | 0.34965 | 0.005019 | 24.3588 | 1.3968 | 22.2293 | 31.0506 | 15.9141 | 21.1205 | 4.1025 | 31.0556 | 90.7997 | 66.8011 | 89.6301 | 60.2439
2012-10-31 02:44 | 25.9079 | 112.0248 | 87.9884 | 110.8135 | 81.3934 | 59.516 | 0.014345 | 0.34969 | 0.005016 | 24.3771 | 1.3968 | 22.2294 | 31.0504 | 15.9143 | 21.1111 | 4.103 | 31.0554 | 90.9137 | 66.8773 | 89.7024 | 60.2823
2012-10-31 02:45 | 25.9064 | 112.1066 | 88.0627 | 110.8991 | 81.468 | 59.523 | 0.014338 | 0.34976 | 0.005015 | 24.394 | 1.3968 | 22.2296 | 31.0512 | 15.9142 | 21.1216 | 4.1035 | 31.0562 | 90.985 | 66.9411 | 89.7775 | 60.3464
2012-10-31 02:45 | 25.9064 | 112.1785 | 88.1385 | 111.0088 | 81.5744 | 59.5345 | 0.014354 | 0.34972 | 0.00502 | 24.3638 | 1.3969 | 22.2298 | 31.0519 | 15.9141 | 21.1136 | 4.1043 | 31.0569 | 91.0649 | 67.0249 | 89.8952 | 60.4608
2012-10-31 02:45 | 25.9101 | 112.273 | 88.1687 | 111.1412 | 81.6541 | 59.5397 | 0.014348 | 0.34968 | 0.005017 | 24.371 | 1.3968 | 22.2296 | 31.0511 | 15.9143 | 21.1695 | 4.1047 | 31.0561 | 91.1035 | 66.9992 | 89.9717 | 60.4846
2012-10-31 02:45 | 25.8974 | 112.3209 | 88.2242 | 111.1096 | 81.668 | 59.5455 | 0.014338 | 0.34978 | 0.005015 | 24.395 | 1.3968 | 22.2294 | 31.0506 | 15.9142 | 21.1407 | 4.1051 | 31.0556 | 91.1802 | 67.0835 | 89.9689 | 60.5273
2012-10-31 02:45 | 25.9011 | 112.4117 | 88.3378 | 111.2647 | 81.6983 | 59.5565 | 0.014354 | 0.3498 | 0.005021 | 24.3699 | 1.3969 | 22.2297 | 31.0519 | 15.914 | 21.1725 | 4.1058 | 31.0569 | 91.2392 | 67.1653 | 90.0922 | 60.5258
2012-10-31 02:45 | 25.8951 | 112.4701 | 88.3696 | 111.3192 | 81.6999 | 59.5709 | 0.014345 | 0.34975 | 0.005017 | 24.3811 | 1.3969 | 22.2295 | 31.0515 | 15.9139 | 21.1505 | 4.1068 | 31.0565 | 91.3196 | 67.2191 | 90.1687 | 60.5494
2012-10-31 02:45 | 25.8929 | 112.5852 | 88.4167 | 111.4117 | 81.7813 | 59.5796 | 0.014357 | 0.34972 | 0.005021 | 24.3587 | 1.3968 | 22.2291 | 31.0501 | 15.914 | 21.1523 | 4.1074 | 31.0552 | 91.4329 | 67.2644 | 90.2594 | 60.629
2012-10-31 02:45 | 25.8989 | 112.6177 | 88.4757 | 111.4934 | 81.8139 | 59.5877 | 0.014348 | 0.34973 | 0.005018 | 24.375 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0487 | 15.914 | 21.2145 | 4.108 | 31.0537 | 91.4032 | 67.2612 | 90.2789 | 60.5994
2012-10-31 02:45 | 25.8951 | 112.7389 | 88.5401 | 111.5577 | 81.8822 | 59.59 | 0.014354 | 0.34978 | 0.005021 | 24.3678 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0495 | 15.914 | 21.1505 | 4.1081 | 31.0546 | 91.5884 | 67.3896 | 90.4072 | 60.7317
2012-10-31 02:45 | 25.8944 | 112.8253 | 88.5546 | 111.6478 | 81.9309 | 59.5952 | 0.014348 | 0.34972 | 0.005018 | 24.374 | 1.3968 | 22.2282 | 31.048 | 15.9138 | 21.1739 | 4.1085 | 31.053 | 91.6514 | 67.3807 | 90.4739 | 60.757
2012-10-31 02:45 | 25.8876 | 112.8677 | 88.5933 | 111.7433 | 81.9431 | 59.5981 | 0.014338 | 0.34978 | 0.005015 | 24.395 | 1.3968 | 22.2292 | 31.0506 | 15.9139 | 21.1711 | 4.1087 | 31.0556 | 91.6966 | 67.4222 | 90.5722 | 60.772
2012-10-31 02:45 | 25.8921 | 112.9555 | 88.6963 | 111.7894 | 81.94 | 59.5987 | 0.014345 | 0.34969 | 0.005016 | 24.3771 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0486 | 15.9141 | 21.1475 | 4.1087 | 31.0536 | 91.808 | 67.5488 | 90.6419 | 60.7925
2012-10-31 02:45 | 25.8891 | 113.0245 | 88.716 | 111.8583 | 82.0624 | 59.6114 | 0.014354 | 0.34976 | 0.00502 | 24.3668 | 1.3968 | 22.2292 | 31.0506 | 15.914 | 21.1324 | 4.1096 | 31.0556 | 91.8921 | 67.5836 | 90.7259 | 60.93
2012-10-31 02:45 | 25.8779 | 113.0852 | 88.7919 | 111.8926 | 82.1386 | 59.6212 | 0.014351 | 0.3498 | 0.00502 | 24.375 | 1.3968 | 22.2284 | 31.0484 | 15.914 | 21.1614 | 4.1103 | 31.0535 | 91.9238 | 67.6305 | 90.7312 | 60.9772
2012-10-31 02:45 | 25.8906 | 113.1774 | 88.8652 | 112.0037 | 82.2653 | 59.6432 | 0.014351 | 0.34982 | 0.00502 | 24.3759 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0494 | 15.914 | 21.1661 | 4.1118 | 31.0544 | 92.0113 | 67.6991 | 90.8376 | 61.0992
2012-10-31 02:45 | 25.8906 | 113.2418 | 88.922 | 112.1059 | 82.2919 | 59.6409 | 0.014335 | 0.34978 | 0.005014 | 24.4001 | 1.3968 | 22.229 | 31.0497 | 15.914 | 21.158 | 4.1116 | 31.0547 | 92.0838 | 67.764 | 90.9479 | 61.1339
2012-10-31 02:45 | 25.8891 | 113.2706 | 88.9357 | 112.165 | 82.241 | 59.6513 | 0.014348 | 0.34985 | 0.00502 | 24.3831 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0488 | 15.914 | 21.1244 | 4.1124 | 31.0538 | 92.1462 | 67.8113 | 91.0406 | 61.1166
2012-10-31 02:45 | 25.8899 | 113.3585 | 88.982 | 112.2188 | 82.2608 | 59.6605 | 0.014345 | 0.34982 | 0.005018 | 24.3861 | 1.3968 | 22.2288 | 31.0495 | 15.914 | 21.1533 | 4.113 | 31.0546 | 92.2052 | 67.8287 | 91.0655 | 61.1075
2012-10-31 02:45 | 25.8847 | 113.4366 | 89.0752 | 112.3347 | 82.3391 | 59.6675 | 0.014357 | 0.34979 | 0.005022 | 24.3637 | 1.3968 | 22.2289 | 31.0496 | 15.9139 | 21.1361 | 4.1135 | 31.0547 | 92.3005 | 67.9391 | 91.1986 | 61.203
2012-10-31 02:45 | 25.8854 | 113.4866 | 89.0987 | 112.3846 | 82.4386 | 59.6623 | 0.014341 | 0.34986 | 0.005017 | 24.3959 | 1.3968 | 22.2287 | 31.0494 | 15.9139 | 21.1609 | 4.1131 | 31.0544 | 92.3257 | 67.9378 | 91.2237 | 61.2777
2012-10-31 02:45 | 25.8794 | 113.6018 | 89.1571 | 112.443 | 82.4782 | 59.6617 | 0.014348 | 0.34983 | 0.005019 | 24.382 | 1.3968 | 22.229 | 31.0502 | 15.9139 | 21.1308 | 4.1131 | 31.0552 | 92.471 | 68.0263 | 91.3122 | 61.3474
2012-10-31 02:45 | 25.8734 | 113.6033 | 89.223 | 112.49 | 82.5292 | 59.6842 | 0.014357 | 0.34982 | 0.005022 | 24.3657 | 1.3968 | 22.2284 | 31.0485 | 15.9139 | 21.1248 | 4.1146 | 31.0535 | 92.4785 | 68.0982 | 91.3652 | 61.4044
2012-10-31 02:45 | 25.8779 | 113.676 | 89.2616 | 112.5816 | 82.6286 | 59.6848 | 0.014354 | 0.34972 | 0.00502 | 24.3638 | 1.3968 | 22.2294 | 31.0511 | 15.914 | 21.1293 | 4.1147 | 31.0561 | 92.5467 | 68.1323 | 91.4523 | 61.4993
2012-10-31 02:45 | 25.8772 | 113.7511 | 89.3405 | 112.6188 | 82.6431 | 59.6871 | 0.014354 | 0.34985 | 0.005022 | 24.3729 | 1.3968 | 22.2294 | 31.051 | 15.9139 | 21.1125 | 4.1148 | 31.0561 | 92.6386 | 68.228 | 91.5063 | 61.5306
2012-10-31 02:46 | 25.8772 | 113.7814 | 89.3821 | 112.6983 | 82.7039 | 59.7004 | 0.014367 | 0.34983 | 0.005026 | 24.3498 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0489 | 15.9139 | 21.1486 | 4.1157 | 31.054 | 92.6328 | 68.2335 | 91.5497 | 61.5553
2012-10-31 02:46 | 25.8734 | 113.8798 | 89.3973 | 112.7286 | 82.6925 | 59.7033 | 0.014348 | 0.34979 | 0.005019 | 24.379 | 1.3968 | 22.2291 | 31.0501 | 15.914 | 21.1408 | 4.1159 | 31.0551 | 92.739 | 68.2565 | 91.5878 | 61.5517
2012-10-31 02:46 | 25.8764 | 113.898 | 89.4306 | 112.7846 | 82.6879 | 59.7039 | 0.014348 | 0.34978 | 0.005019 | 24.378 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0484 | 15.914 | 21.1318 | 4.116 | 31.0534 | 92.7662 | 68.2988 | 91.6528 | 61.5561
2012-10-31 02:46 | 25.8772 | 113.9897 | 89.5147 | 112.899 | 82.7912 | 59.7143 | 0.014341 | 0.34982 | 0.005017 | 24.3929 | 1.3968 | 22.2288 | 31.0495 | 15.9139 | 21.1446 | 4.1167 | 31.0545 | 92.8451 | 68.3701 | 91.7544 | 61.6466
2012-10-31 02:46 | 25.8779 | 114.0434 | 89.6063 | 112.9754 | 82.8565 | 59.7224 | 0.014354 | 0.3498 | 0.005021 | 24.3699 | 1.3969 | 22.2297 | 31.0522 | 15.9138 | 21.1293 | 4.1173 | 31.0573 | 92.9141 | 68.477 | 91.8461 | 61.7272
2012-10-31 02:46 | 25.8727 | 114.0647 | 89.6465 | 113.0156 | 82.8133 | 59.742 | 0.014338 | 0.34978 | 0.005015 | 24.395 | 1.3969 | 22.2304 | 31.0543 | 15.9137 | 21.1281 | 4.1186 | 31.0593 | 92.9366 | 68.5184 | 91.8875 | 61.6852
2012-10-31 02:46 | 25.8734 | 114.1715 | 89.6699 | 113.0807 | 82.9013 | 59.7397 | 0.014363 | 0.34982 | 0.005024 | 24.3556 | 1.3969 | 22.2306 | 31.0548 | 15.9138 | 21.1448 | 4.1185 | 31.0598 | 93.0267 | 68.5251 | 91.9359 | 61.7565
2012-10-31 02:46 | 25.8749 | 114.2412 | 89.7093 | 113.1845 | 82.937 | 59.7443 | 0.014348 | 0.34983 | 0.005019 | 24.382 | 1.3969 | 22.2304 | 31.0543 | 15.9138 | 21.1825 | 4.1188 | 31.0593 | 93.0587 | 68.5268 | 92.002 | 61.7545
2012-10-31 02:46 | 25.8727 | 114.2958 | 89.7601 | 113.1785 | 83.0563 | 59.7518 | 0.014348 | 0.34983 | 0.005019 | 24.382 | 1.3969 | 22.23 | 31.0531 | 15.9138 | 21.1883 | 4.1193 | 31.0581 | 93.1075 | 68.5718 | 91.9902 | 61.868
2012-10-31 02:46 | 25.8674 | 114.3662 | 89.8116 | 113.2603 | 83.1308 | 59.7507 | 0.014354 | 0.34985 | 0.005022 | 24.3729 | 1.3969 | 22.23 | 31.0533 | 15.9136 | 21.171 | 4.1192 | 31.0584 | 93.1952 | 68.6406 | 92.0893 | 61.9598
2012-10-31 02:46 | 25.8689 | 114.4321 | 89.8851 | 113.3451 | 83.1019 | 59.7593 | 0.014345 | 0.34982 | 0.005018 | 24.3861 | 1.3969 | 22.2303 | 31.0541 | 15.9137 | 21.1725 | 4.1198 | 31.0591 | 93.2596 | 68.7126 | 92.1726 | 61.9294
2012-10-31 02:46 | 25.8697 | 114.4898 | 89.9275 | 113.4027 | 83.1559 | 59.7674 | 0.014345 | 0.34979 | 0.005018 | 24.3841 | 1.3969 | 22.2295 | 31.0519 | 15.9136 | 21.1974 | 4.1204 | 31.0569 | 93.2924 | 68.7301 | 92.2053 | 61.9585
2012-10-31 02:46 | 25.8652 | 114.5232 | 89.9571 | 113.4399 | 83.1703 | 59.768 | 0.014348 | 0.34982 | 0.005019 | 24.381 | 1.3969 | 22.2298 | 31.0526 | 15.9138 | 21.1688 | 4.1204 | 31.0576 | 93.3544 | 68.7883 | 92.2711 | 62.0015
2012-10-31 02:46 | 25.8637 | 114.6164 | 89.9821 | 113.5292 | 83.2372 | 59.7802 | 0.014345 | 0.34982 | 0.005018 | 24.3861 | 1.3969 | 22.2298 | 31.0527 | 15.9137 | 21.1271 | 4.1212 | 31.0578 | 93.4893 | 68.855 | 92.4021 | 62.1101
2012-10-31 02:46 | 25.8607 | 114.6626 | 90.1079 | 113.5603 | 83.3177 | 59.7882 | 0.014348 | 0.34986 | 0.00502 | 24.384 | 1.3969 | 22.2293 | 31.0512 | 15.9138 | 21.1803 | 4.1218 | 31.0562 | 93.4823 | 68.9276 | 92.38 | 62.1374
2012-10-31 02:46 | 25.8555 | 114.7256 | 90.0875 | 113.6271 | 83.2897 | 59.7975 | 0.014348 | 0.34979 | 0.005019 | 24.379 | 1.3969 | 22.2294 | 31.0515 | 15.9137 | 21.147 | 4.1224 | 31.0565 | 93.5786 | 68.9405 | 92.4801 | 62.1427
2012-10-31 02:46 | 25.8555 | 114.79 | 90.1292 | 113.7066 | 83.3201 | 59.7952 | 0.014345 | 0.34973 | 0.005017 | 24.3801 | 1.3969 | 22.2294 | 31.0521 | 15.9135 | 21.1189 | 4.1223 | 31.0571 | 93.6711 | 69.0103 | 92.5877 | 62.2012
2012-10-31 02:46 | 25.8592 | 114.8922 | 90.2124 | 113.7823 | 83.3656 | 59.8108 | 0.014345 | 0.34976 | 0.005017 | 24.3821 | 1.3969 | 22.2296 | 31.0527 | 15.9135 | 21.1547 | 4.1234 | 31.0577 | 93.7375 | 69.0577 | 92.6276 | 62.2109
2012-10-31 02:46 | 25.857 | 114.9506 | 90.2405 | 113.8407 | 83.4393 | 59.8131 | 0.014351 | 0.34976 | 0.005019 | 24.3719 | 1.3969 | 22.229 | 31.051 | 15.9135 | 21.1485 | 4.1235 | 31.056 | 93.8021 | 69.092 | 92.6922 | 62.2908
2012-10-31 02:46 | 25.8502 | 115.0007 | 90.2602 | 113.9059 | 83.4515 | 59.8258 | 0.014338 | 0.3498 | 0.005016 | 24.3971 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0498 | 15.9135 | 21.1417 | 4.1244 | 31.0548 | 93.859 | 69.1185 | 92.7642 | 62.3098
2012-10-31 02:46 | 25.8435 | 115.0129 | 90.3027 | 113.9219 | 83.4979 | 59.8241 | 0.014341 | 0.3498 | 0.005017 | 24.392 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0488 | 15.9136 | 21.1993 | 4.1243 | 31.0538 | 93.8136 | 69.1034 | 92.7226 | 62.2986
2012-10-31 02:46 | 25.8383 | 115.1025 | 90.377 | 113.9849 | 83.5231 | 59.8287 | 0.01436 | 0.34982 | 0.005023 | 24.3607 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0495 | 15.9137 | 21.1298 | 4.1246 | 31.0545 | 93.9727 | 69.2472 | 92.8551 | 62.3933
2012-10-31 02:46 | 25.8413 | 115.1433 | 90.4103 | 114.0636 | 83.5869 | 59.8304 | 0.014348 | 0.34979 | 0.005019 | 24.379 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0484 | 15.9135 | 21.1489 | 4.1247 | 31.0534 | 93.9944 | 69.2614 | 92.9147 | 62.438
2012-10-31 02:46 | 25.8472 | 115.1947 | 90.4427 | 114.1491 | 83.6421 | 59.8483 | 0.014338 | 0.3498 | 0.005016 | 24.3971 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0472 | 15.9136 | 21.1227 | 4.1259 | 31.0522 | 94.072 | 69.32 | 93.0264 | 62.5194
2012-10-31 02:46 | 25.848 | 115.2524 | 90.4662 | 114.184 | 83.6998 | 59.8489 | 0.014351 | 0.34979 | 0.00502 | 24.3739 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0476 | 15.9135 | 21.1034 | 4.126 | 31.0526 | 94.149 | 69.3628 | 93.0806 | 62.5964
2012-10-31 02:47 | 25.8375 | 115.2911 | 90.5428 | 114.2303 | 83.6666 | 59.8553 | 0.014348 | 0.34975 | 0.005018 | 24.376 | 1.3968 | 22.2283 | 31.049 | 15.9135 | 21.1049 | 4.1264 | 31.054 | 94.1862 | 69.4379 | 93.1254 | 62.5617
2012-10-31 02:47 | 25.8398 | 115.3768 | 90.583 | 114.3046 | 83.7334 | 59.8593 | 0.014338 | 0.34985 | 0.005016 | 24.4001 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0493 | 15.9137 | 21.1474 | 4.1267 | 31.0543 | 94.2294 | 69.4356 | 93.1572 | 62.586
2012-10-31 02:47 | 25.8315 | 115.4291 | 90.6163 | 114.3531 | 83.8276 | 59.8674 | 0.014348 | 0.34982 | 0.005019 | 24.381 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0488 | 15.9135 | 21.1511 | 4.1273 | 31.0538 | 94.278 | 69.4652 | 93.202 | 62.6765
2012-10-31 02:47 | 25.8323 | 115.4716 | 90.6929 | 114.4259 | 83.7904 | 59.8634 | 0.014345 | 0.34983 | 0.005018 | 24.3871 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0475 | 15.9135 | 21.16 | 4.127 | 31.0525 | 94.3116 | 69.5329 | 93.2659 | 62.6304
2012-10-31 02:47 | 25.836 | 115.5359 | 90.7041 | 114.5015 | 83.8738 | 59.8744 | 0.014341 | 0.34985 | 0.005017 | 24.395 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0384 | 15.9136 | 21.1436 | 4.1277 | 31.0434 | 94.3923 | 69.5605 | 93.3579 | 62.7302
2012-10-31 02:47 | 25.8398 | 115.6117 | 90.7988 | 114.5243 | 83.9194 | 59.8871 | 0.014341 | 0.34985 | 0.005017 | 24.395 | 1.3966 | 22.2248 | 31.0387 | 15.9137 | 21.1353 | 4.1286 | 31.0437 | 94.4764 | 69.6635 | 93.389 | 62.7841
2012-10-31 02:47 | 25.8375 | 115.6511 | 90.8041 | 114.6432 | 83.9664 | 59.8876 | 0.014341 | 0.34988 | 0.005018 | 24.397 | 1.3967 | 22.2262 | 31.043 | 15.9136 | 21.129 | 4.1287 | 31.0481 | 94.5221 | 69.6751 | 93.5142 | 62.8374
2012-10-31 02:47 | 25.8427 | 115.6828 | 90.8698 | 114.6029 | 84.0817 | 59.8905 | 0.014354 | 0.34988 | 0.005022 | 24.3749 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0434 | 15.9136 | 21.1944 | 4.1289 | 31.0484 | 94.4884 | 69.6754 | 93.4085 | 62.8873
2012-10-31 02:47 | 25.83 | 115.7914 | 90.9328 | 114.7418 | 84.107 | 59.9015 | 0.014354 | 0.34983 | 0.005022 | 24.3718 | 1.3967 | 22.2267 | 31.0442 | 15.9137 | 21.1295 | 4.1296 | 31.0492 | 94.6619 | 69.8033 | 93.6123 | 62.9775
2012-10-31 02:47 | 25.8203 | 115.8992 | 91.0102 | 114.8533 | 84.1314 | 59.9241 | 0.014357 | 0.34993 | 0.005024 | 24.3738 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0494 | 15.9137 | 21.1359 | 4.1312 | 31.0544 | 94.7633 | 69.8743 | 93.7174 | 62.9955
2012-10-31 02:47 | 25.827 | 115.9666 | 91.0548 | 114.8714 | 84.2634 | 59.9148 | 0.014351 | 0.34991 | 0.005022 | 24.382 | 1.3969 | 22.2293 | 31.0514 | 15.9136 | 21.1386 | 4.1305 | 31.0564 | 94.828 | 69.9162 | 93.7328 | 63.1248
2012-10-31 02:47 | 25.827 | 116.0158 | 91.0888 | 114.9547 | 84.2747 | 59.9241 | 0.014329 | 0.34989 | 0.005014 | 24.4184 | 1.3969 | 22.2291 | 31.0507 | 15.9137 | 21.1225 | 4.1312 | 31.0557 | 94.8933 | 69.9663 | 93.8322 | 63.1522
2012-10-31 02:47 | 25.8248 | 116.0591 | 91.1207 | 115.0397 | 84.3143 | 59.9281 | 0.014341 | 0.34986 | 0.005017 | 24.3959 | 1.3969 | 22.2297 | 31.0524 | 15.9137 | 21.1284 | 4.1314 | 31.0575 | 94.9307 | 69.9923 | 93.9113 | 63.1859
2012-10-31 02:47 | 25.824 | 116.1038 | 91.1881 | 115.0616 | 84.3438 | 59.9327 | 0.014341 | 0.34991 | 0.005018 | 24.399 | 1.3969 | 22.2293 | 31.0519 | 15.9135 | 21.1436 | 4.1318 | 31.0569 | 94.9602 | 70.0445 | 93.918 | 63.2002
2012-10-31 02:47 | 25.827 | 116.1712 | 91.2705 | 115.1669 | 84.4379 | 59.9379 | 0.014351 | 0.34992 | 0.005022 | 24.383 | 1.3969 | 22.2292 | 31.0515 | 15.9135 | 21.1025 | 4.1321 | 31.0565 | 95.0687 | 70.168 | 94.0644 | 63.3354
2012-10-31 02:47 | 25.8218 | 116.2039 | 91.2805 | 115.1238 | 84.4365 | 59.9506 | 0.014338 | 0.34986 | 0.005016 | 24.401 | 1.3968 | 22.229 | 31.0504 | 15.9138 | 21.1615 | 4.133 | 31.0554 | 95.0424 | 70.119 | 93.9623 | 63.275
2012-10-31 02:47 | 25.821 | 116.26 | 91.3289 | 115.1875 | 84.4129 | 59.957 | 0.014351 | 0.34988 | 0.005021 | 24.38 | 1.3969 | 22.2297 | 31.0529 | 15.9135 | 21.1125 | 4.1334 | 31.0579 | 95.1475 | 70.2164 | 94.075 | 63.3004
2012-10-31 02:47 | 25.8218 | 116.3063 | 91.3373 | 115.2337 | 84.4213 | 59.9628 | 0.014351 | 0.34989 | 0.005021 | 24.3809 | 1.3969 | 22.2296 | 31.0524 | 15.9136 | 21.1254 | 4.1338 | 31.0574 | 95.1809 | 70.2119 | 94.1083 | 63.2959
2012-10-31 02:47 | 25.8166 | 116.3352 | 91.3548 | 115.274 | 84.4465 | 59.9657 | 0.014332 | 0.34976 | 0.005013 | 24.4042 | 1.3969 | 22.2287 | 31.0504 | 15.9133 | 21.072 | 4.134 | 31.0554 | 95.2632 | 70.2828 | 94.202 | 63.3745
2012-10-31 02:47 | 25.8181 | 116.4087 | 91.3903 | 115.3664 | 84.5239 | 59.9628 | 0.014351 | 0.34979 | 0.00502 | 24.3739 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0495 | 15.9135 | 21.0976 | 4.1338 | 31.0545 | 95.3111 | 70.2927 | 94.2688 | 63.4263
2012-10-31 02:47 | 25.8263 | 116.5003 | 91.4742 | 115.3822 | 84.5435 | 59.9657 | 0.014338 | 0.34985 | 0.005016 | 24.4001 | 1.3969 | 22.2291 | 31.0511 | 15.9135 | 21.1218 | 4.134 | 31.0561 | 95.3785 | 70.3524 | 94.2604 | 63.4217
2012-10-31 02:47 | 25.8143 | 116.5073 | 91.4887 | 115.4612 | 84.5732 | 59.968 | 0.014341 | 0.34986 | 0.005017 | 24.3959 | 1.3969 | 22.2291 | 31.0513 | 15.9135 | 21.0857 | 4.1342 | 31.0563 | 95.4216 | 70.403 | 94.3755 | 63.4875
2012-10-31 02:48 | 25.8218 | 116.5565 | 91.5417 | 115.48 | 84.6035 | 59.9807 | 0.014351 | 0.34985 | 0.005021 | 24.378 | 1.3969 | 22.2292 | 31.0513 | 15.9135 | 21.0772 | 4.1351 | 31.0563 | 95.4793 | 70.4645 | 94.4028 | 63.5263
2012-10-31 02:48 | 25.8188 | 116.6027 | 91.5841 | 115.568 | 84.6308 | 59.9842 | 0.014345 | 0.34988 | 0.005019 | 24.3902 | 1.3969 | 22.2288 | 31.0505 | 15.9134 | 21.0943 | 4.1353 | 31.0555 | 95.5084 | 70.4898 | 94.4737 | 63.5365
2012-10-31 02:48 | 25.8218 | 116.674 | 91.6249 | 115.5634 | 84.6907 | 59.9963 | 0.014345 | 0.34992 | 0.00502 | 24.3932 | 1.3969 | 22.2288 | 31.0503 | 15.9135 | 21.1213 | 4.1361 | 31.0553 | 95.5527 | 70.5036 | 94.4421 | 63.5694
2012-10-31 02:48 | 25.8128 | 116.6801 | 91.6008 | 115.6264 | 84.7007 | 59.9928 | 0.014348 | 0.34989 | 0.00502 | 24.386 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0491 | 15.9134 | 21.1083 | 4.1359 | 31.0541 | 95.5718 | 70.4925 | 94.5181 | 63.5924
2012-10-31 02:48 | 25.8091 | 116.7181 | 91.6955 | 115.6985 | 84.7767 | 60.0032 | 0.014348 | 0.34992 | 0.005021 | 24.3881 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0494 | 15.9136 | 21.0565 | 4.1366 | 31.0544 | 95.6616 | 70.639 | 94.642 | 63.7202
2012-10-31 02:48 | 25.8151 | 116.8113 | 91.7129 | 115.731 | 84.832 | 59.983 | 0.014351 | 0.34991 | 0.005022 | 24.382 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0481 | 15.9136 | 21.1387 | 4.1352 | 31.0532 | 95.6726 | 70.5742 | 94.5923 | 63.6933
2012-10-31 02:48 | 25.8113 | 116.8265 | 91.7696 | 115.7651 | 84.8206 | 60.0061 | 0.014338 | 0.34985 | 0.005016 | 24.4001 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0498 | 15.9135 | 21.0988 | 4.1368 | 31.0548 | 95.7277 | 70.6708 | 94.6663 | 63.7218
2012-10-31 02:48 | 25.8121 | 116.8842 | 91.7666 | 115.8493 | 84.9087 | 60.0073 | 0.014326 | 0.34993 | 0.005013 | 24.4266 | 1.3968 | 22.2276 | 31.0464 | 15.9138 | 21.1237 | 4.1369 | 31.0514 | 95.7605 | 70.6429 | 94.7256 | 63.785
2012-10-31 02:48 | 25.8061 | 116.9237 | 91.8136 | 115.8964 | 84.8837 | 60.024 | 0.014338 | 0.34992 | 0.005017 | 24.4051 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0461 | 15.9134 | 21.1217 | 4.1381 | 31.0512 | 95.802 | 70.6919 | 94.7747 | 63.762
2012-10-31 02:48 | 25.8061 | 117.0147 | 91.8704 | 115.9646 | 84.9406 | 60.0258 | 0.014341 | 0.34995 | 0.005019 | 24.402 | 1.3968 | 22.2277 | 31.047 | 15.9136 | 21.1257 | 4.1382 | 31.052 | 95.889 | 70.7447 | 94.8389 | 63.8149
2012-10-31 02:48 | 25.8091 | 117.1352 | 91.968 | 116.0396 | 85.0423 | 60.035 | 0.014345 | 0.34989 | 0.005019 | 24.3911 | 1.3968 | 22.2284 | 31.0491 | 15.9136 | 21.0926 | 4.1388 | 31.0541 | 96.0426 | 70.8754 | 94.947 | 63.9497
2012-10-31 02:48 | 25.8023 | 117.1322 | 91.9726 | 116.1124 | 85.1493 | 60.0483 | 0.014338 | 0.34996 | 0.005018 | 24.4081 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0475 | 15.9136 | 21.138 | 4.1397 | 31.0525 | 95.9942 | 70.8346 | 94.9744 | 64.0113
2012-10-31 02:48 | 25.7993 | 117.205 | 92.0377 | 116.1397 | 85.1387 | 60.0477 | 0.014351 | 0.34989 | 0.005021 | 24.3809 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0483 | 15.9136 | 21.1109 | 4.1397 | 31.0534 | 96.0941 | 70.9268 | 95.0288 | 64.0278
2012-10-31 02:48 | 25.7979 | 117.2302 | 92.0703 | 116.1914 | 85.088 | 60.0489 | 0.014345 | 0.34993 | 0.00502 | 24.3942 | 1.3968 | 22.228 | 31.0484 | 15.9134 | 21.1537 | 4.1398 | 31.0534 | 96.0765 | 70.9166 | 95.0377 | 63.9343
2012-10-31 02:48 | 25.8113 | 117.2815 | 92.1178 | 116.2275 | 85.1469 | 60.0535 | 0.014354 | 0.34991 | 0.005023 | 24.3769 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0476 | 15.9136 | 21.1309 | 4.1401 | 31.0526 | 96.1506 | 70.9869 | 95.0966 | 64.016
2012-10-31 02:48 | 25.7964 | 117.3348 | 92.1294 | 116.2505 | 85.2458 | 60.0587 | 0.014351 | 0.34991 | 0.005022 | 24.382 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0496 | 15.9135 | 21.0919 | 4.1404 | 31.0546 | 96.2429 | 71.0375 | 95.1586 | 64.1539
2012-10-31 02:48 | 25.8008 | 117.3658 | 92.1944 | 116.3308 | 85.3033 | 60.0622 | 0.014351 | 0.34998 | 0.005023 | 24.387 | 1.3969 | 22.2287 | 31.0502 | 15.9134 | 21.1164 | 4.1407 | 31.0552 | 96.2494 | 71.078 | 95.2144 | 64.1869
2012-10-31 02:48 | 25.7986 | 117.4015 | 92.2678 | 116.4082 | 85.3466 | 60.0685 | 0.014341 | 0.34995 | 0.005019 | 24.402 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0471 | 15.9136 | 21.0861 | 4.1411 | 31.0521 | 96.3154 | 71.1817 | 95.3221 | 64.2605
2012-10-31 02:48 | 25.8008 | 117.5137 | 92.3079 | 116.4104 | 85.3905 | 60.0801 | 0.014335 | 0.34989 | 0.005016 | 24.4082 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0479 | 15.9135 | 21.1164 | 4.1419 | 31.053 | 96.3973 | 71.1915 | 95.294 | 64.2741
2012-10-31 02:48 | 25.7941 | 117.507 | 92.3163 | 116.4871 | 85.4066 | 60.0714 | 0.014357 | 0.34993 | 0.005024 | 24.3738 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0488 | 15.9135 | 21.1499 | 4.1413 | 31.0539 | 96.3571 | 71.1664 | 95.3372 | 64.2567
2012-10-31 02:48 | 25.7956 | 117.5388 | 92.3784 | 116.5341 | 85.4195 | 60.0801 | 0.01436 | 0.34991 | 0.005025 | 24.3667 | 1.3968 | 22.2284 | 31.0494 | 15.9134 | 21.1313 | 4.1419 | 31.0545 | 96.4075 | 71.2471 | 95.4028 | 64.2882
2012-10-31 02:49 | 25.7949 | 117.6329 | 92.389 | 116.5637 | 85.4301 | 60.0847 | 0.014348 | 0.34995 | 0.005021 | 24.3901 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0488 | 15.9136 | 21.1547 | 4.1422 | 31.0538 | 96.4782 | 71.2343 | 95.409 | 64.2754
2012-10-31 02:49 | 25.7904 | 117.6322 | 92.4299 | 116.6009 | 85.437 | 60.0928 | 0.014341 | 0.34989 | 0.005018 | 24.398 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0483 | 15.9136 | 21.1662 | 4.1428 | 31.0533 | 96.466 | 71.2637 | 95.4347 | 64.2708
2012-10-31 02:49 | 25.7964 | 117.6572 | 92.4473 | 116.6145 | 85.4999 | 60.1009 | 0.014357 | 0.35002 | 0.005025 | 24.3798 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0477 | 15.9135 | 21.116 | 4.1434 | 31.0527 | 96.5412 | 71.3313 | 95.4985 | 64.3839
2012-10-31 02:49 | 25.7911 | 117.7391 | 92.4912 | 116.7039 | 85.5781 | 60.0963 | 0.014354 | 0.34995 | 0.005023 | 24.3799 | 1.3969 | 22.2287 | 31.0504 | 15.9134 | 21.1188 | 4.143 | 31.0554 | 96.6203 | 71.3724 | 95.5851 | 64.4593
2012-10-31 02:49 | 25.7941 | 117.7876 | 92.5472 | 116.7562 | 85.6304 | 60.1136 | 0.014357 | 0.34996 | 0.005024 | 24.3758 | 1.3969 | 22.2292 | 31.0517 | 15.9134 | 21.182 | 4.1442 | 31.0567 | 96.6056 | 71.3652 | 95.5742 | 64.4484
2012-10-31 02:49 | 25.7874 | 117.8226 | 92.5859 | 116.8178 | 85.6426 | 60.1136 | 0.014357 | 0.34996 | 0.005024 | 24.3758 | 1.3969 | 22.2295 | 31.0524 | 15.9134 | 21.1713 | 4.1442 | 31.0574 | 96.6513 | 71.4146 | 95.6465 | 64.4713
2012-10-31 02:49 | 25.7926 | 117.8089 | 92.6138 | 116.8343 | 85.6289 | 60.1154 | 0.014345 | 0.34991 | 0.005019 | 24.3922 | 1.3969 | 22.2298 | 31.0533 | 15.9134 | 21.1323 | 4.1444 | 31.0583 | 96.6766 | 71.4815 | 95.702 | 64.4966
2012-10-31 02:49 | 25.7896 | 117.8893 | 92.6373 | 116.8617 | 85.6752 | 60.1154 | 0.014351 | 0.34999 | 0.005023 | 24.388 | 1.3969 | 22.2294 | 31.0526 | 15.9132 | 21.1253 | 4.1444 | 31.0576 | 96.764 | 71.512 | 95.7364 | 64.5499
2012-10-31 02:49 | 25.7926 | 117.9719 | 92.6781 | 116.9367 | 85.6895 | 60.1304 | 0.014357 | 0.34999 | 0.005025 | 24.3778 | 1.3969 | 22.2286 | 31.0504 | 15.9132 | 21.1082 | 4.1454 | 31.0554 | 96.8637 | 71.5699 | 95.8285 | 64.5813
2012-10-31 02:49 | 25.7889 | 117.991 | 92.6857 | 116.9444 | 85.6555 | 60.1327 | 0.014357 | 0.34992 | 0.005024 | 24.3728 | 1.3969 | 22.2289 | 31.0512 | 15.9133 | 21.1166 | 4.1455 | 31.0562 | 96.8744 | 71.5691 | 95.8278 | 64.5389
2012-10-31 02:49 | 25.7881 | 117.9788 | 92.6812 | 117.0232 | 85.6812 | 60.1379 | 0.014341 | 0.34992 | 0.005018 | 24.4 | 1.3969 | 22.2284 | 31.0498 | 15.9132 | 21.1077 | 4.1459 | 31.0548 | 96.8711 | 71.5735 | 95.9155 | 64.5735
2012-10-31 02:49 | 25.7971 | 118.0637 | 92.7356 | 117.0701 | 85.6713 | 60.1344 | 0.014351 | 0.34993 | 0.005022 | 24.384 | 1.3969 | 22.2285 | 31.0502 | 15.9131 | 21.0846 | 4.1457 | 31.0552 | 96.9791 | 71.651 | 95.9855 | 64.5867
2012-10-31 02:49 | 25.7874 | 118.1033 | 92.7334 | 117.0604 | 85.7412 | 60.1442 | 0.014351 | 0.34996 | 0.005022 | 24.386 | 1.3968 | 22.2284 | 31.0497 | 15.9132 | 21.1311 | 4.1463 | 31.0547 | 96.9722 | 71.6023 | 95.9293 | 64.6101
2012-10-31 02:49 | 25.7859 | 118.1056 | 92.7736 | 117.1006 | 85.7056 | 60.1442 | 0.014354 | 0.34992 | 0.005023 | 24.3779 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0491 | 15.9132 | 21.0975 | 4.1463 | 31.0541 | 97.0081 | 71.6761 | 96.0031 | 64.6081
2012-10-31 02:49 | 25.7874 | 118.1602 | 92.8129 | 117.1249 | 85.7147 | 60.1431 | 0.014357 | 0.34993 | 0.005024 | 24.3738 | 1.3969 | 22.2285 | 31.05 | 15.9132 | 21.1151 | 4.1463 | 31.0551 | 97.0451 | 71.6978 | 96.0098 | 64.5996
2012-10-31 02:49 | 25.7904 | 118.1973 | 92.8575 | 117.2151 | 85.7291 | 60.1471 | 0.014345 | 0.34995 | 0.00502 | 24.3952 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0492 | 15.9133 | 21.106 | 4.1465 | 31.0542 | 97.0913 | 71.7515 | 96.1091 | 64.6231
2012-10-31 02:49 | 25.7874 | 118.2209 | 92.8545 | 117.2235 | 85.7564 | 60.1489 | 0.014332 | 0.34999 | 0.005016 | 24.4203 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0484 | 15.9131 | 21.095 | 4.1467 | 31.0534 | 97.1259 | 71.7595 | 96.1285 | 64.6614
2012-10-31 02:49 | 25.7896 | 118.2762 | 92.8529 | 117.2674 | 85.7776 | 60.1558 | 0.014348 | 0.34996 | 0.005021 | 24.3911 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0489 | 15.9133 | 21.0932 | 4.1471 | 31.054 | 97.183 | 71.7597 | 96.1742 | 64.6844
2012-10-31 02:49 | 25.7874 | 118.3005 | 92.9037 | 117.3107 | 85.8702 | 60.1622 | 0.014357 | 0.34995 | 0.005024 | 24.3748 | 1.3969 | 22.2285 | 31.0501 | 15.9132 | 21.1472 | 4.1476 | 31.0551 | 97.1533 | 71.7565 | 96.1635 | 64.723
2012-10-31 02:49 | 25.7859 | 118.3559 | 92.9438 | 117.3433 | 85.899 | 60.1587 | 0.014332 | 0.34998 | 0.005016 | 24.4193 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0479 | 15.9132 | 21.1055 | 4.1473 | 31.053 | 97.2504 | 71.8383 | 96.2378 | 64.7935
2012-10-31 02:49 | 25.7889 | 118.3779 | 92.9809 | 117.388 | 85.9551 | 60.1697 | 0.014348 | 0.34993 | 0.005021 | 24.3891 | 1.3968 | 22.2275 | 31.0474 | 15.9131 | 21.1125 | 4.1481 | 31.0524 | 97.2654 | 71.8684 | 96.2755 | 64.8426
2012-10-31 02:49 | 25.7829 | 118.4098 | 92.9862 | 117.4351 | 85.9984 | 60.1622 | 0.014332 | 0.34995 | 0.005015 | 24.4173 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0464 | 15.9134 | 21.1427 | 4.1476 | 31.0514 | 97.2671 | 71.8435 | 96.2924 | 64.8557
2012-10-31 02:49 | 25.7799 | 118.4068 | 93.0324 | 117.4321 | 86.0636 | 60.161 | 0.014345 | 0.34995 | 0.00502 | 24.3952 | 1.3968 | 22.2271 | 31.0458 | 15.9134 | 21.1397 | 4.1475 | 31.0509 | 97.2671 | 71.8927 | 96.2924 | 64.9239
2012-10-31 02:49 | 25.7814 | 118.5032 | 93.0718 | 117.5019 | 86.1637 | 60.1783 | 0.014357 | 0.34991 | 0.005024 | 24.3718 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0471 | 15.9135 | 21.1331 | 4.1487 | 31.0522 | 97.3701 | 71.9387 | 96.3688 | 65.0306
2012-10-31 02:49 | 25.7776 | 118.507 | 93.1096 | 117.5056 | 86.1296 | 60.1812 | 0.014354 | 0.35002 | 0.005024 | 24.3849 | 1.3968 | 22.2283 | 31.0496 | 15.9132 | 21.1534 | 4.1489 | 31.0546 | 97.3536 | 71.9562 | 96.3522 | 64.9762
2012-10-31 02:50 | 25.7866 | 118.5197 | 93.1262 | 117.545 | 86.1007 | 60.1807 | 0.014348 | 0.34995 | 0.005021 | 24.3901 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0483 | 15.9133 | 21.1183 | 4.1489 | 31.0533 | 97.4014 | 72.0079 | 96.4267 | 64.9824
2012-10-31 02:50 | 25.7761 | 118.5586 | 93.1762 | 117.5762 | 86.1433 | 60.1824 | 0.014348 | 0.34999 | 0.005022 | 24.3931 | 1.3967 | 22.2268 | 31.0447 | 15.9135 | 21.1881 | 4.149 | 31.0497 | 97.3705 | 71.9881 | 96.3881 | 64.9552
2012-10-31 02:50 | 25.7784 | 118.6633 | 93.1974 | 117.6392 | 86.1835 | 60.1905 | 0.014338 | 0.34992 | 0.005017 | 24.4051 | 1.3967 | 22.2268 | 31.0451 | 15.9133 | 21.1863 | 4.1495 | 31.0501 | 97.477 | 72.0111 | 96.4529 | 64.9972
2012-10-31 02:50 | 25.7821 | 118.6822 | 93.2352 | 117.6542 | 86.2934 | 60.1945 | 0.014351 | 0.35001 | 0.005023 | 24.389 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0475 | 15.9133 | 21.182 | 4.1498 | 31.0525 | 97.5002 | 72.0532 | 96.4722 | 65.1114
2012-10-31 02:50 | 25.7724 | 118.699 | 93.2709 | 117.6749 | 86.3481 | 60.202 | 0.014354 | 0.34991 | 0.005023 | 24.3769 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0488 | 15.9133 | 21.1723 | 4.1503 | 31.0539 | 97.5267 | 72.0986 | 96.5026 | 65.1758
2012-10-31 02:50 | 25.7814 | 118.7384 | 93.295 | 117.6801 | 86.3382 | 60.2026 | 0.014351 | 0.35001 | 0.005023 | 24.389 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0477 | 15.9134 | 21.1492 | 4.1504 | 31.0527 | 97.5892 | 72.1458 | 96.5309 | 65.189
2012-10-31 02:50 | 25.7829 | 118.7664 | 93.3192 | 117.7688 | 86.4079 | 60.2072 | 0.014351 | 0.35004 | 0.005023 | 24.3911 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0483 | 15.9132 | 21.1668 | 4.1507 | 31.0533 | 97.5996 | 72.1524 | 96.602 | 65.2411
2012-10-31 02:50 | 25.7814 | 118.7953 | 93.435 | 117.7787 | 86.414 | 60.2096 | 0.014354 | 0.34998 | 0.005024 | 24.3819 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0482 | 15.9133 | 21.1331 | 4.1508 | 31.0532 | 97.6622 | 72.3019 | 96.6456 | 65.2809
2012-10-31 02:50 | 25.7851 | 118.8217 | 93.3744 | 117.862 | 86.4708 | 60.2188 | 0.014354 | 0.34996 | 0.005023 | 24.3809 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0479 | 15.9132 | 21.185 | 4.1515 | 31.0529 | 97.6367 | 72.1894 | 96.677 | 65.2858
2012-10-31 02:50 | 25.7776 | 118.8901 | 93.4388 | 117.8963 | 86.4481 | 60.2084 | 0.014338 | 0.35001 | 0.005018 | 24.4111 | 1.3967 | 22.2266 | 31.0444 | 15.9133 | 21.1534 | 4.1508 | 31.0494 | 97.7367 | 72.2854 | 96.7429 | 65.2947
2012-10-31 02:50 | 25.7844 | 118.8704 | 93.5212 | 117.8841 | 86.4928 | 60.2327 | 0.014373 | 0.35001 | 0.005031 | 24.3517 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0485 | 15.9131 | 21.1522 | 4.1524 | 31.0536 | 97.7182 | 72.369 | 96.7319 | 65.3406
2012-10-31 02:50 | 25.7769 | 118.916 | 93.544 | 117.9297 | 86.4929 | 60.2252 | 0.014348 | 0.35004 | 0.005022 | 24.3962 | 1.3967 | 22.2269 | 31.0454 | 15.9133 | 21.1567 | 4.1519 | 31.0504 | 97.7593 | 72.3873 | 96.773 | 65.3362
2012-10-31 02:50 | 25.7791 | 118.9713 | 93.5575 | 117.9509 | 86.4989 | 60.228 | 0.014351 | 0.34998 | 0.005023 | 24.387 | 1.3968 | 22.2275 | 31.047 | 15.9133 | 21.163 | 4.1521 | 31.052 | 97.8083 | 72.3945 | 96.7879 | 65.3359
2012-10-31 02:50 | 25.7806 | 118.9462 | 93.5704 | 118.0282 | 86.5307 | 60.2396 | 0.014332 | 0.34999 | 0.005016 | 24.4203 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0456 | 15.9133 | 21.1484 | 4.1529 | 31.0506 | 97.7978 | 72.422 | 96.8798 | 65.3823
2012-10-31 02:50 | 25.7761 | 118.9873 | 93.5508 | 118.0465 | 86.53 | 60.2315 | 0.014341 | 0.35005 | 0.00502 | 24.409 | 1.3968 | 22.227 | 31.0457 | 15.9133 | 21.1439 | 4.1524 | 31.0507 | 97.8434 | 72.4069 | 96.9026 | 65.3861
2012-10-31 02:50 | 25.7747 | 119.0656 | 93.6402 | 118.102 | 86.54 | 60.2431 | 0.014335 | 0.34991 | 0.005016 | 24.4092 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0444 | 15.9132 | 21.1545 | 4.1532 | 31.0494 | 97.9111 | 72.4857 | 96.9475 | 65.3855
2012-10-31 02:50 | 25.7687 | 119.0975 | 93.6152 | 118.1377 | 86.5416 | 60.2373 | 0.014351 | 0.34999 | 0.005023 | 24.388 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0444 | 15.9133 | 21.1967 | 4.1528 | 31.0494 | 97.9008 | 72.4185 | 96.941 | 65.3449
2012-10-31 02:50 | 25.7702 | 119.1521 | 93.6319 | 118.1468 | 86.5696 | 60.2465 | 0.014351 | 0.35002 | 0.005023 | 24.39 | 1.3968 | 22.227 | 31.0456 | 15.9133 | 21.1661 | 4.1534 | 31.0507 | 97.986 | 72.4658 | 96.9807 | 65.4035
2012-10-31 02:50 | 25.7657 | 119.1097 | 93.6841 | 118.1347 | 86.4817 | 60.2477 | 0.014351 | 0.34998 | 0.005023 | 24.387 | 1.3968 | 22.2268 | 31.0455 | 15.913 | 21.1616 | 4.1535 | 31.0505 | 97.9481 | 72.5225 | 96.9731 | 65.3201
2012-10-31 02:50 | 25.7687 | 119.2113 | 93.6985 | 118.1832 | 86.515 | 60.2384 | 0.014345 | 0.35001 | 0.005021 | 24.3992 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0456 | 15.9133 | 21.1164 | 4.1528 | 31.0506 | 98.0949 | 72.5821 | 97.0668 | 65.3986
2012-10-31 02:50 | 25.7687 | 119.2227 | 93.7022 | 118.2629 | 86.5529 | 60.2483 | 0.014345 | 0.34998 | 0.00502 | 24.3972 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0441 | 15.9132 | 21.1365 | 4.1535 | 31.0491 | 98.0862 | 72.5657 | 97.1264 | 65.4164
2012-10-31 02:50 | 25.7717 | 119.2751 | 93.7317 | 118.2393 | 86.6318 | 60.2529 | 0.014335 | 0.35007 | 0.005018 | 24.4203 | 1.3968 | 22.2272 | 31.0461 | 15.9134 | 21.1636 | 4.1538 | 31.0511 | 98.1115 | 72.5681 | 97.0757 | 65.4682
2012-10-31 02:50 | 25.7702 | 119.2811 | 93.7378 | 118.3099 | 86.6416 | 60.272 | 0.014341 | 0.34995 | 0.005019 | 24.402 | 1.3968 | 22.2275 | 31.047 | 15.9133 | 21.13 | 4.1552 | 31.052 | 98.1511 | 72.6078 | 97.1799 | 65.5116
2012-10-31 02:50 | 25.7649 | 119.3404 | 93.8309 | 118.3539 | 86.697 | 60.2679 | 0.014351 | 0.34998 | 0.005023 | 24.387 | 1.3967 | 22.2267 | 31.0449 | 15.9134 | 21.1608 | 4.1549 | 31.0499 | 98.1796 | 72.6701 | 97.1931 | 65.5362
2012-10-31 02:51 | 25.7687 | 119.3821 | 93.793 | 118.3198 | 86.7956 | 60.2754 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0457 | 15.9132 | 21.1566 | 4.1554 | 31.0507 | 98.2255 | 72.6364 | 97.1632 | 65.639
2012-10-31 02:51 | 25.7717 | 119.3472 | 93.8377 | 118.3531 | 86.7948 | 60.2725 | 0.014348 | 0.35005 | 0.005023 | 24.3971 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0473 | 15.9134 | 21.1435 | 4.1552 | 31.0524 | 98.2037 | 72.6942 | 97.2096 | 65.6513
2012-10-31 02:51 | 25.7627 | 119.433 | 93.8665 | 118.3896 | 86.8009 | 60.2806 | 0.014348 | 0.35007 | 0.005023 | 24.3982 | 1.3968 | 22.2276 | 31.0471 | 15.9134 | 21.1305 | 4.1557 | 31.0521 | 98.3025 | 72.736 | 97.2591 | 65.6704
2012-10-31 02:51 | 25.7747 | 119.426 | 93.8974 | 118.4547 | 86.7712 | 60.2812 | 0.014354 | 0.35005 | 0.005025 | 24.3869 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0477 | 15.9132 | 21.1305 | 4.1558 | 31.0527 | 98.2955 | 72.7669 | 97.3242 | 65.6407
2012-10-31 02:51 | 25.7672 | 119.4413 | 93.9126 | 118.4245 | 86.8016 | 60.2864 | 0.014348 | 0.35005 | 0.005023 | 24.3971 | 1.3968 | 22.2276 | 31.0473 | 15.9133 | 21.1551 | 4.1561 | 31.0524 | 98.2862 | 72.7575 | 97.2694 | 65.6465
2012-10-31 02:51 | 25.7664 | 119.4861 | 93.9307 | 118.4351 | 86.8387 | 60.2847 | 0.014338 | 0.35008 | 0.005019 | 24.4162 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0498 | 15.9133 | 21.1302 | 4.156 | 31.0548 | 98.3559 | 72.8005 | 97.3049 | 65.7085
2012-10-31 02:51 | 25.7664 | 119.4974 | 93.9534 | 118.5109 | 86.8615 | 60.2777 | 0.014348 | 0.35002 | 0.005022 | 24.3951 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0494 | 15.9131 | 21.1583 | 4.1555 | 31.0544 | 98.3391 | 72.7951 | 97.3526 | 65.7032
2012-10-31 02:51 | 25.7657 | 119.5195 | 93.9754 | 118.5368 | 86.9025 | 60.287 | 0.014335 | 0.35001 | 0.005017 | 24.4163 | 1.3969 | 22.229 | 31.0516 | 15.9131 | 21.1817 | 4.1562 | 31.0566 | 98.3378 | 72.7937 | 97.3551 | 65.7208
2012-10-31 02:51 | 25.7642 | 119.5711 | 93.9739 | 118.5808 | 86.8972 | 60.2957 | 0.014338 | 0.35001 | 0.005018 | 24.4111 | 1.3968 | 22.228 | 31.0486 | 15.9133 | 21.1601 | 4.1568 | 31.0536 | 98.411 | 72.8138 | 97.4207 | 65.7371
2012-10-31 02:51 | 25.7574 | 119.6327 | 94.0428 | 118.5664 | 86.8752 | 60.3038 | 0.014354 | 0.35004 | 0.005024 | 24.386 | 1.3968 | 22.2272 | 31.0465 | 15.9132 | 21.1573 | 4.1573 | 31.0515 | 98.4754 | 72.8855 | 97.4091 | 65.7179
2012-10-31 02:51 | 25.7687 | 119.5984 | 94.0843 | 118.6195 | 86.8865 | 60.2968 | 0.014338 | 0.35002 | 0.005019 | 24.4121 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0479 | 15.9133 | 21.2128 | 4.1569 | 31.0529 | 98.3856 | 72.8715 | 97.4067 | 65.6737
2012-10-31 02:51 | 25.75 | 119.6594 | 94.0732 | 118.6577 | 86.9209 | 60.3153 | 0.014354 | 0.35007 | 0.005025 | 24.388 | 1.3968 | 22.2274 | 31.0471 | 15.9132 | 21.186 | 4.1581 | 31.0521 | 98.4734 | 72.8872 | 97.4717 | 65.7349
2012-10-31 02:51 | 25.7522 | 119.6768 | 94.1057 | 118.7092 | 86.9269 | 60.3124 | 0.014338 | 0.35001 | 0.005018 | 24.4111 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0432 | 15.9134 | 21.2163 | 4.1579 | 31.0482 | 98.4605 | 72.8894 | 97.4929 | 65.7106
2012-10-31 02:51 | 25.747 | 119.6982 | 94.1307 | 118.7078 | 86.971 | 60.3101 | 0.014338 | 0.34999 | 0.005018 | 24.4101 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0423 | 15.9135 | 21.187 | 4.1578 | 31.0473 | 98.5112 | 72.9437 | 97.5208 | 65.784
2012-10-31 02:51 | 25.753 | 119.7611 | 94.1329 | 118.7707 | 87.03 | 60.3182 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0389 | 15.9133 | 21.193 | 4.1583 | 31.0439 | 98.5681 | 72.9399 | 97.5777 | 65.837
2012-10-31 02:51 | 25.7552 | 119.7367 | 94.1389 | 118.7956 | 87.0512 | 60.3118 | 0.014345 | 0.35008 | 0.005022 | 24.4043 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0418 | 15.9134 | 21.2354 | 4.1579 | 31.0468 | 98.5013 | 72.9035 | 97.5602 | 65.8158
2012-10-31 02:51 | 25.7515 | 119.7634 | 94.1768 | 118.7957 | 87.1347 | 60.2997 | 0.014357 | 0.34999 | 0.005025 | 24.3778 | 1.3967 | 22.2267 | 31.0448 | 15.9133 | 21.1675 | 4.1571 | 31.0499 | 98.5959 | 73.0093 | 97.6282 | 65.9672
2012-10-31 02:51 | 25.7462 | 119.8036 | 94.2245 | 118.8625 | 87.1483 | 60.3176 | 0.014345 | 0.35004 | 0.005021 | 24.4013 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0469 | 15.9132 | 21.1501 | 4.1583 | 31.0519 | 98.6535 | 73.0744 | 97.7124 | 65.9982
2012-10-31 02:51 | 25.7492 | 119.8142 | 94.254 | 118.8845 | 87.1172 | 60.3136 | 0.014348 | 0.35004 | 0.005022 | 24.3962 | 1.3968 | 22.2272 | 31.0465 | 15.9132 | 21.1571 | 4.158 | 31.0516 | 98.6571 | 73.0969 | 97.7274 | 65.9601
2012-10-31 02:51 | 25.7425 | 119.8379 | 94.2284 | 118.8588 | 87.1105 | 60.3327 | 0.014341 | 0.34999 | 0.005019 | 24.405 | 1.3968 | 22.2276 | 31.0474 | 15.9132 | 21.1545 | 4.1593 | 31.0525 | 98.6834 | 73.0739 | 97.7043 | 65.956
2012-10-31 02:51 | 25.7537 | 119.8719 | 94.2698 | 118.9118 | 87.1028 | 60.3327 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0478 | 15.9133 | 21.1817 | 4.1593 | 31.0528 | 98.6902 | 73.0881 | 97.7301 | 65.9211
2012-10-31 02:51 | 25.7477 | 119.9076 | 94.2525 | 118.902 | 87.1347 | 60.335 | 0.014341 | 0.35005 | 0.00502 | 24.409 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0485 | 15.9134 | 21.1797 | 4.1595 | 31.0535 | 98.7279 | 73.0728 | 97.7223 | 65.955
2012-10-31 02:51 | 25.7507 | 119.9486 | 94.35 | 118.9733 | 87.2059 | 60.3274 | 0.014335 | 0.35012 | 0.005019 | 24.4243 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0467 | 15.9133 | 21.1948 | 4.159 | 31.0517 | 98.7538 | 73.1552 | 97.7785 | 66.0111
2012-10-31 02:51 | 25.7447 | 119.9805 | 94.3024 | 118.9862 | 87.1582 | 60.3448 | 0.014351 | 0.35008 | 0.005024 | 24.394 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0467 | 15.9133 | 21.2249 | 4.1602 | 31.0517 | 98.7556 | 73.0775 | 97.7613 | 65.9333
2012-10-31 02:51 | 25.738 | 119.97 | 94.3525 | 118.9795 | 87.1932 | 60.3384 | 0.014348 | 0.35002 | 0.005022 | 24.3951 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0467 | 15.9132 | 21.2182 | 4.1597 | 31.0517 | 98.7518 | 73.1343 | 97.7613 | 65.975
2012-10-31 02:51 | 25.738 | 119.9662 | 94.3487 | 119.0175 | 87.1856 | 60.3477 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0476 | 15.9134 | 21.1901 | 4.1604 | 31.0527 | 98.7761 | 73.1586 | 97.8274 | 65.9955
2012-10-31 02:52 | 25.7327 | 120.0368 | 94.3737 | 119.0843 | 87.2372 | 60.3367 | 0.014341 | 0.35011 | 0.005021 | 24.4131 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0491 | 15.9133 | 21.1768 | 4.1596 | 31.0542 | 98.86 | 73.1969 | 97.9075 | 66.0604
2012-10-31 02:52 | 25.7305 | 120.0233 | 94.3866 | 119.1086 | 87.2653 | 60.3442 | 0.014345 | 0.35008 | 0.005022 | 24.4043 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0499 | 15.9135 | 21.1826 | 4.1601 | 31.0549 | 98.8407 | 73.204 | 97.926 | 66.0827
2012-10-31 02:52 | 25.7335 | 120.0946 | 94.4161 | 119.1154 | 87.2872 | 60.3471 | 0.014348 | 0.35011 | 0.005023 | 24.4012 | 1.3969 | 22.2288 | 31.0506 | 15.9134 | 21.1776 | 4.1603 | 31.0556 | 98.917 | 73.2385 | 97.9378 | 66.1096
2012-10-31 02:52 | 25.7357 | 120.1272 | 94.441 | 119.1404 | 87.3311 | 60.3517 | 0.014335 | 0.35005 | 0.005018 | 24.4193 | 1.3968 | 22.2286 | 31.0498 | 15.9135 | 21.1878 | 4.1606 | 31.0548 | 98.9394 | 73.2532 | 97.9526 | 66.1433
2012-10-31 02:52 | 25.7305 | 120.1068 | 94.4395 | 119.1807 | 87.3032 | 60.3471 | 0.014345 | 0.35007 | 0.005022 | 24.4033 | 1.3968 | 22.2285 | 31.0497 | 15.9135 | 21.1023 | 4.1603 | 31.0547 | 99.0045 | 73.3372 | 98.0784 | 66.2009
2012-10-31 02:52 | 25.7253 | 120.1471 | 94.5024 | 119.2173 | 87.3359 | 60.339 | 0.014345 | 0.35007 | 0.005022 | 24.4033 | 1.3968 | 22.2281 | 31.0487 | 15.9134 | 21.1694 | 4.1598 | 31.0537 | 98.9777 | 73.333 | 98.0479 | 66.1665
2012-10-31 02:52 | 25.7268 | 120.1486 | 94.4623 | 119.1922 | 87.3487 | 60.3465 | 0.014363 | 0.35011 | 0.005029 | 24.3757 | 1.3968 | 22.2274 | 31.0468 | 15.9134 | 21.1388 | 4.1603 | 31.0519 | 99.0098 | 73.3235 | 98.0534 | 66.2099
2012-10-31 02:52 | 25.7268 | 120.2321 | 94.5039 | 119.2302 | 87.3487 | 60.3529 | 0.014345 | 0.35005 | 0.005021 | 24.4022 | 1.3968 | 22.2282 | 31.049 | 15.9133 | 21.1709 | 4.1607 | 31.054 | 99.0612 | 73.333 | 98.0593 | 66.1778
2012-10-31 02:52 | 25.7283 | 120.2109 | 94.5584 | 119.281 | 87.354 | 60.3604 | 0.014357 | 0.35004 | 0.005025 | 24.3809 | 1.3968 | 22.2279 | 31.0477 | 15.9135 | 21.1804 | 4.1612 | 31.0527 | 99.0305 | 73.378 | 98.1006 | 66.1736
2012-10-31 02:52 | 25.7238 | 120.2177 | 94.535 | 119.2613 | 87.3571 | 60.3691 | 0.014354 | 0.35007 | 0.005025 | 24.388 | 1.3968 | 22.2276 | 31.0475 | 15.9133 | 21.1277 | 4.1618 | 31.0525 | 99.09 | 73.4073 | 98.1336 | 66.2294
2012-10-31 02:52 | 25.723 | 120.2853 | 94.5569 | 119.3212 | 87.3791 | 60.3558 | 0.014354 | 0.35008 | 0.005025 | 24.389 | 1.3967 | 22.2269 | 31.0451 | 15.9134 | 21.1871 | 4.1609 | 31.0502 | 99.0982 | 73.3698 | 98.1341 | 66.192
2012-10-31 02:52 | 25.7253 | 120.2762 | 94.5856 | 119.3349 | 87.3927 | 60.3679 | 0.014338 | 0.35005 | 0.005019 | 24.4141 | 1.3967 | 22.2272 | 31.0457 | 15.9135 | 21.1814 | 4.1618 | 31.0508 | 99.0948 | 73.4042 | 98.1535 | 66.2113
2012-10-31 02:52 | 25.717 | 120.3514 | 94.5925 | 119.3797 | 87.4147 | 60.3627 | 0.014341 | 0.35007 | 0.00502 | 24.4101 | 1.3968 | 22.227 | 31.0458 | 15.9133 | 21.1651 | 4.1614 | 31.0508 | 99.1863 | 73.4274 | 98.2146 | 66.2496
2012-10-31 02:52 | 25.7223 | 120.3149 | 94.5902 | 119.3471 | 87.4428 | 60.3691 | 0.014351 | 0.35011 | 0.005024 | 24.3961 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0441 | 15.9134 | 21.1222 | 4.1618 | 31.0491 | 99.1927 | 73.468 | 98.2249 | 66.3206
2012-10-31 02:52 | 25.7268 | 120.3688 | 94.6174 | 119.4161 | 87.4549 | 60.3702 | 0.014351 | 0.35007 | 0.005024 | 24.3931 | 1.3967 | 22.2268 | 31.0451 | 15.9133 | 21.1187 | 4.1619 | 31.0501 | 99.2501 | 73.4987 | 98.2974 | 66.3362
2012-10-31 02:52 | 25.7268 | 120.4182 | 94.6401 | 119.4351 | 87.5041 | 60.3598 | 0.014348 | 0.35011 | 0.005023 | 24.4012 | 1.3968 | 22.2274 | 31.0465 | 15.9135 | 21.1066 | 4.1612 | 31.0515 | 99.3116 | 73.5335 | 98.3285 | 66.3975
2012-10-31 02:52 | 25.7223 | 120.4023 | 94.6696 | 119.442 | 87.5754 | 60.3685 | 0.014345 | 0.35008 | 0.005022 | 24.4043 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0491 | 15.9133 | 21.1142 | 4.1618 | 31.0541 | 99.2881 | 73.5554 | 98.3278 | 66.4612
2012-10-31 02:52 | 25.7155 | 120.4031 | 94.6818 | 119.4845 | 87.6065 | 60.3702 | 0.014357 | 0.35005 | 0.005026 | 24.3818 | 1.3968 | 22.2282 | 31.0493 | 15.9132 | 21.1877 | 4.1619 | 31.0543 | 99.2154 | 73.4941 | 98.2968 | 66.4188
2012-10-31 02:52 | 25.711 | 120.3682 | 94.7037 | 119.48 | 87.6172 | 60.3772 | 0.014345 | 0.35004 | 0.005021 | 24.4013 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0467 | 15.9133 | 21.139 | 4.1624 | 31.0517 | 99.2292 | 73.5647 | 98.341 | 66.4782
2012-10-31 02:52 | 25.7215 | 120.4698 | 94.7369 | 119.5436 | 87.6466 | 60.3777 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3968 | 22.2271 | 31.0465 | 15.9131 | 21.1415 | 4.1624 | 31.0516 | 99.3283 | 73.5954 | 98.4021 | 66.5051
2012-10-31 02:52 | 25.7223 | 120.4782 | 94.7339 | 119.6051 | 87.5868 | 60.3847 | 0.014357 | 0.35007 | 0.005026 | 24.3829 | 1.3967 | 22.2266 | 31.0448 | 15.9131 | 21.1383 | 4.1629 | 31.0499 | 99.3399 | 73.5956 | 98.4668 | 66.4485
2012-10-31 02:52 | 25.7208 | 120.5223 | 94.7854 | 119.5467 | 87.5967 | 60.3818 | 0.014357 | 0.35007 | 0.005026 | 24.3829 | 1.3968 | 22.2271 | 31.0461 | 15.9132 | 21.1287 | 4.1627 | 31.0512 | 99.3936 | 73.6567 | 98.418 | 66.468
2012-10-31 02:52 | 25.726 | 120.5123 | 94.7906 | 119.5747 | 87.5905 | 60.3691 | 0.014351 | 0.35008 | 0.005024 | 24.394 | 1.3968 | 22.227 | 31.0459 | 15.9132 | 21.1339 | 4.1618 | 31.0509 | 99.3784 | 73.6567 | 98.4408 | 66.4566
2012-10-31 02:52 | 25.7215 | 120.5723 | 94.771 | 119.6081 | 87.6315 | 60.3887 | 0.014332 | 0.35007 | 0.005017 | 24.4254 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0428 | 15.9131 | 21.1776 | 4.1632 | 31.0478 | 99.3947 | 73.5934 | 98.4305 | 66.4539
2012-10-31 02:52 | 25.7283 | 120.5146 | 94.8232 | 119.6339 | 87.6724 | 60.3841 | 0.014338 | 0.35007 | 0.005019 | 24.4152 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0443 | 15.9133 | 21.1563 | 4.1629 | 31.0494 | 99.3583 | 73.6669 | 98.4776 | 66.5161
2012-10-31 02:52 | 25.7155 | 120.5701 | 94.8368 | 119.6173 | 87.6709 | 60.3899 | 0.014332 | 0.35014 | 0.005018 | 24.4304 | 1.3967 | 22.2268 | 31.0451 | 15.9133 | 21.1315 | 4.1633 | 31.0501 | 99.4386 | 73.7053 | 98.4858 | 66.5394
2012-10-31 02:52 | 25.7268 | 120.6156 | 94.833 | 119.6893 | 87.6216 | 60.3968 | 0.014351 | 0.35002 | 0.005023 | 24.39 | 1.3968 | 22.227 | 31.046 | 15.9132 | 21.1388 | 4.1638 | 31.051 | 99.4768 | 73.6942 | 98.5505 | 66.4828
2012-10-31 02:53 | 25.72 | 120.586 | 94.8338 | 119.656 | 87.5769 | 60.4141 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3967 | 22.2271 | 31.0455 | 15.9135 | 21.0958 | 4.1649 | 31.0506 | 99.4902 | 73.738 | 98.5602 | 66.4811
2012-10-31 02:53 | 25.7223 | 120.6339 | 94.8096 | 119.6962 | 87.5716 | 60.3997 | 0.014357 | 0.35012 | 0.005027 | 24.3868 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0443 | 15.9133 | 21.1664 | 4.164 | 31.0494 | 99.4675 | 73.6432 | 98.5298 | 66.4052
2012-10-31 02:53 | 25.7193 | 120.6422 | 94.8293 | 119.6667 | 87.6368 | 60.398 | 0.014354 | 0.35005 | 0.005025 | 24.3869 | 1.3967 | 22.2268 | 31.0451 | 15.9133 | 21.1112 | 4.1638 | 31.0501 | 99.531 | 73.7181 | 98.5555 | 66.5256
2012-10-31 02:53 | 25.729 | 120.6785 | 94.8617 | 119.775 | 87.6996 | 60.406 | 0.01436 | 0.35007 | 0.005027 | 24.3778 | 1.3967 | 22.2266 | 31.045 | 15.9131 | 21.1249 | 4.1644 | 31.05 | 99.5536 | 73.7368 | 98.6501 | 66.5747
2012-10-31 02:53 | 25.7298 | 120.6565 | 94.9003 | 119.7607 | 87.7004 | 60.3956 | 0.014332 | 0.35008 | 0.005017 | 24.4264 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0429 | 15.9131 | 21.1257 | 4.1637 | 31.048 | 99.5308 | 73.7746 | 98.635 | 66.5747
2012-10-31 02:53 | 25.7185 | 120.744 | 94.8701 | 119.7911 | 87.6739 | 60.4066 | 0.014341 | 0.35007 | 0.00502 | 24.4101 | 1.3966 | 22.2251 | 31.0405 | 15.9132 | 21.1385 | 4.1644 | 31.0455 | 99.6055 | 73.7316 | 98.6526 | 66.5354
2012-10-31 02:53 | 25.7245 | 120.712 | 94.9177 | 119.8199 | 87.7444 | 60.4037 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0418 | 15.9133 | 21.1365 | 4.1642 | 31.0469 | 99.5755 | 73.7812 | 98.6834 | 66.6079
2012-10-31 02:53 | 25.7238 | 120.7607 | 94.951 | 119.8116 | 87.7778 | 60.417 | 0.014326 | 0.35012 | 0.005016 | 24.4396 | 1.3967 | 22.2269 | 31.0454 | 15.9133 | 21.1679 | 4.1651 | 31.0504 | 99.5928 | 73.7831 | 98.6437 | 66.6099
2012-10-31 02:53 | 25.723 | 120.7333 | 94.9805 | 119.8639 | 87.8376 | 60.413 | 0.014354 | 0.35007 | 0.005025 | 24.388 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0442 | 15.9133 | 21.1711 | 4.1649 | 31.0492 | 99.5622 | 73.8094 | 98.6928 | 66.6665
2012-10-31 02:53 | 25.7148 | 120.782 | 94.9685 | 119.8405 | 87.7991 | 60.4084 | 0.014348 | 0.35005 | 0.005023 | 24.3971 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0434 | 15.9132 | 21.1468 | 4.1646 | 31.0485 | 99.6352 | 73.8217 | 98.6937 | 66.6523
2012-10-31 02:53 | 25.7185 | 120.8047 | 94.9987 | 119.8594 | 87.8899 | 60.4176 | 0.014348 | 0.35007 | 0.005023 | 24.3982 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0425 | 15.9133 | 21.1826 | 4.1652 | 31.0475 | 99.6221 | 73.8161 | 98.6768 | 66.7073
2012-10-31 02:53 | 25.7238 | 120.8518 | 95.004 | 119.8761 | 87.8763 | 60.4141 | 0.014338 | 0.35005 | 0.005019 | 24.4141 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0445 | 15.9132 | 21.1879 | 4.1649 | 31.0495 | 99.6639 | 73.8161 | 98.6882 | 66.6884
2012-10-31 02:53 | 25.7185 | 120.8731 | 95.0365 | 119.9278 | 87.8748 | 60.4257 | 0.014345 | 0.35009 | 0.005022 | 24.4053 | 1.3968 | 22.2271 | 31.0458 | 15.9133 | 21.1626 | 4.1657 | 31.0508 | 99.7105 | 73.8739 | 98.7652 | 66.7122
2012-10-31 02:53 | 25.7185 | 120.8731 | 95.063 | 119.9391 | 87.8672 | 60.4124 | 0.014348 | 0.35001 | 0.005022 | 24.3941 | 1.3967 | 22.2266 | 31.0447 | 15.9132 | 21.2027 | 4.1648 | 31.0497 | 99.6704 | 73.8603 | 98.7364 | 66.6645
2012-10-31 02:53 | 25.711 | 120.8845 | 95.082 | 119.9468 | 87.8521 | 60.413 | 0.014332 | 0.35004 | 0.005017 | 24.4234 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0419 | 15.9132 | 21.1029 | 4.1649 | 31.0469 | 99.7816 | 73.9791 | 98.8439 | 66.7492
2012-10-31 02:53 | 25.7125 | 120.9392 | 95.0797 | 119.9901 | 87.8877 | 60.4292 | 0.014329 | 0.35014 | 0.005017 | 24.4355 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0391 | 15.9134 | 21.1806 | 4.166 | 31.0441 | 99.7586 | 73.8991 | 98.8095 | 66.7071
2012-10-31 02:53 | 25.7208 | 120.9741 | 95.122 | 120.006 | 87.9036 | 60.4228 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3964 | 22.222 | 31.0315 | 15.9133 | 21.1368 | 4.1655 | 31.0366 | 99.8373 | 73.9852 | 98.8692 | 66.7668
2012-10-31 02:53 | 25.711 | 120.9643 | 95.0971 | 119.9886 | 87.9468 | 60.4297 | 0.014338 | 0.35011 | 0.00502 | 24.4182 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.913 | 21.131 | 4.166 | 31.0378 | 99.8333 | 73.9661 | 98.8576 | 66.8158
2012-10-31 02:53 | 25.7193 | 120.984 | 95.1432 | 120.0804 | 88.0461 | 60.4355 | 0.014338 | 0.35008 | 0.005019 | 24.4162 | 1.3965 | 22.2234 | 31.0358 | 15.9132 | 21.1513 | 4.1664 | 31.0408 | 99.8327 | 73.9919 | 98.9291 | 66.8948
2012-10-31 02:53 | 25.7081 | 120.9652 | 95.1471 | 120.0578 | 88.0387 | 60.4349 | 0.01436 | 0.35008 | 0.005027 | 24.3788 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0388 | 15.9132 | 21.112 | 4.1664 | 31.0438 | 99.8532 | 74.0351 | 98.9458 | 66.9267
2012-10-31 02:53 | 25.7058 | 121.016 | 95.1864 | 120.0859 | 88.0098 | 60.4315 | 0.014354 | 0.35009 | 0.005025 | 24.39 | 1.3966 | 22.225 | 31.0403 | 15.9132 | 21.1178 | 4.1661 | 31.0454 | 99.8982 | 74.0686 | 98.9681 | 66.892
2012-10-31 02:53 | 25.7043 | 121.0145 | 95.2152 | 120.1071 | 88.0273 | 60.4396 | 0.014338 | 0.35007 | 0.005019 | 24.4152 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0368 | 15.9132 | 21.1283 | 4.1667 | 31.0418 | 99.8862 | 74.0869 | 98.9788 | 66.899
2012-10-31 02:53 | 25.7118 | 121.0524 | 95.2151 | 120.1298 | 88.0499 | 60.4436 | 0.014348 | 0.35001 | 0.005022 | 24.3941 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0396 | 15.9131 | 21.1559 | 4.167 | 31.0447 | 99.8965 | 74.0592 | 98.9739 | 66.894
2012-10-31 02:53 | 25.711 | 121.0858 | 95.2295 | 120.1214 | 88.0605 | 60.4407 | 0.014351 | 0.35008 | 0.005024 | 24.394 | 1.3967 | 22.2252 | 31.041 | 15.9131 | 21.1751 | 4.1668 | 31.046 | 99.9107 | 74.0544 | 98.9463 | 66.8854
2012-10-31 02:53 | 25.7058 | 121.073 | 95.2054 | 120.1238 | 88.0098 | 60.4425 | 0.014326 | 0.35007 | 0.005015 | 24.4356 | 1.3967 | 22.225 | 31.0408 | 15.913 | 21.1298 | 4.1669 | 31.0458 | 99.9432 | 74.0756 | 98.994 | 66.88
2012-10-31 02:53 | 25.7125 | 121.1671 | 95.2158 | 120.1419 | 88.062 | 60.4453 | 0.014345 | 0.35009 | 0.005022 | 24.4053 | 1.3967 | 22.2252 | 31.041 | 15.9131 | 21.1445 | 4.1671 | 31.046 | 100.0226 | 74.0713 | 98.9974 | 66.9175
2012-10-31 02:53 | 25.7163 | 121.1101 | 95.2688 | 120.1685 | 88.0848 | 60.4373 | 0.014351 | 0.35014 | 0.005025 | 24.3981 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0433 | 15.9132 | 21.1122 | 4.1665 | 31.0483 | 99.9979 | 74.1566 | 99.0563 | 66.9726
2012-10-31 02:53 | 25.7118 | 121.1398 | 95.2643 | 120.1982 | 88.0462 | 60.4413 | 0.014326 | 0.35008 | 0.005015 | 24.4366 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0443 | 15.9133 | 21.1117 | 4.1668 | 31.0494 | 100.0281 | 74.1526 | 99.0865 | 66.9345
2012-10-31 02:54 | 25.7163 | 121.1595 | 95.2877 | 120.2027 | 88.0507 | 60.4494 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3968 | 22.2266 | 31.0454 | 15.9129 | 21.1202 | 4.1674 | 31.0505 | 100.0393 | 74.1675 | 99.0825 | 66.9305
2012-10-31 02:54 | 25.7058 | 121.1945 | 95.2848 | 120.2415 | 88.0743 | 60.4488 | 0.014351 | 0.35009 | 0.005024 | 24.3951 | 1.3967 | 22.2263 | 31.044 | 15.9132 | 21.1137 | 4.1673 | 31.049 | 100.0808 | 74.1711 | 99.1278 | 66.9606
2012-10-31 02:54 | 25.714 | 121.2255 | 95.2816 | 120.2459 | 88.09 | 60.4482 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0438 | 15.9132 | 21.0778 | 4.1673 | 31.0489 | 100.1477 | 74.2038 | 99.1681 | 67.0122
2012-10-31 02:54 | 25.7088 | 121.2051 | 95.284 | 120.2445 | 88.0432 | 60.4517 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.913 | 21.0686 | 4.1675 | 31.0488 | 100.1365 | 74.2154 | 99.1759 | 66.9746
2012-10-31 02:54 | 25.7103 | 121.2636 | 95.3309 | 120.2574 | 88.0447 | 60.4586 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3967 | 22.2267 | 31.045 | 15.9131 | 21.1182 | 4.168 | 31.0501 | 100.1454 | 74.2127 | 99.1392 | 66.9265
2012-10-31 02:54 | 25.7058 | 121.2553 | 95.3264 | 120.3022 | 88.0477 | 60.4534 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0455 | 15.9129 | 21.1178 | 4.1677 | 31.0506 | 100.1375 | 74.2086 | 99.1844 | 66.9299
2012-10-31 02:54 | 25.7103 | 121.275 | 95.3309 | 120.3257 | 88.1773 | 60.4569 | 0.014332 | 0.35008 | 0.005017 | 24.4264 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 21.1102 | 4.1679 | 31.0486 | 100.1648 | 74.2207 | 99.2155 | 67.0671
2012-10-31 02:54 | 25.711 | 121.2795 | 95.3505 | 120.3454 | 88.2159 | 60.4511 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0419 | 15.9133 | 21.1069 | 4.1675 | 31.047 | 100.1726 | 74.2436 | 99.2385 | 67.109
2012-10-31 02:54 | 25.7133 | 121.3501 | 95.4247 | 120.3971 | 88.2485 | 60.4708 | 0.014354 | 0.35008 | 0.005025 | 24.389 | 1.3968 | 22.227 | 31.0461 | 15.9131 | 21.1253 | 4.1689 | 31.0512 | 100.2248 | 74.2994 | 99.2718 | 67.1232
2012-10-31 02:54 | 25.7193 | 121.4473 | 95.4647 | 120.4524 | 88.262 | 60.4742 | 0.014338 | 0.35012 | 0.00502 | 24.4192 | 1.3968 | 22.2274 | 31.0471 | 15.9131 | 21.1433 | 4.1691 | 31.0522 | 100.304 | 74.3214 | 99.3091 | 67.1187
2012-10-31 02:54 | 25.7178 | 121.4572 | 95.535 | 120.5306 | 88.3515 | 60.4835 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0452 | 15.9132 | 21.1097 | 4.1697 | 31.0502 | 100.3475 | 74.4253 | 99.4209 | 67.2418
2012-10-31 02:54 | 25.7148 | 121.5301 | 95.5963 | 120.558 | 88.3826 | 60.4742 | 0.014332 | 0.35008 | 0.005017 | 24.4264 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0447 | 15.913 | 21.1107 | 4.1691 | 31.0497 | 100.4194 | 74.4856 | 99.4473 | 67.2719
2012-10-31 02:54 | 25.7125 | 121.5278 | 95.6016 | 120.6013 | 88.3916 | 60.4933 | 0.014354 | 0.35002 | 0.005024 | 24.3849 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0457 | 15.9132 | 21.1285 | 4.1704 | 31.0507 | 100.3993 | 74.4731 | 99.4728 | 67.2631
2012-10-31 02:54 | 25.7081 | 121.5386 | 95.6048 | 120.6121 | 88.3759 | 60.4823 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0444 | 15.9131 | 21.0799 | 4.1696 | 31.0494 | 100.4587 | 74.5249 | 99.5322 | 67.296
2012-10-31 02:54 | 25.714 | 121.5749 | 95.6787 | 120.6369 | 88.4159 | 60.4939 | 0.014338 | 0.35002 | 0.005019 | 24.4121 | 1.3967 | 22.2266 | 31.0449 | 15.9131 | 21.126 | 4.1704 | 31.05 | 100.4489 | 74.5527 | 99.5109 | 67.2899
2012-10-31 02:54 | 25.7148 | 121.5871 | 95.6644 | 120.6226 | 88.447 | 60.4962 | 0.014345 | 0.35008 | 0.005022 | 24.4043 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0441 | 15.9131 | 21.0946 | 4.1706 | 31.0492 | 100.4925 | 74.5698 | 99.528 | 67.3524
2012-10-31 02:54 | 25.7043 | 121.6184 | 95.6237 | 120.6576 | 88.4289 | 60.491 | 0.014357 | 0.35008 | 0.005026 | 24.3839 | 1.3968 | 22.227 | 31.0457 | 15.9133 | 21.0962 | 4.1702 | 31.0507 | 100.5222 | 74.5275 | 99.5614 | 67.3327
2012-10-31 02:55 | 25.7081 | 121.6336 | 95.6917 | 120.6994 | 88.4365 | 60.4916 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3968 | 22.2275 | 31.0477 | 15.913 | 21.096 | 4.1703 | 31.0527 | 100.5376 | 74.5957 | 99.6034 | 67.3405
2012-10-31 02:55 | 25.7133 | 121.6426 | 95.7234 | 120.7312 | 88.4834 | 60.4852 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3967 | 22.2266 | 31.0449 | 15.9131 | 21.0811 | 4.1698 | 31.05 | 100.5615 | 74.6423 | 99.6501 | 67.4023
2012-10-31 02:55 | 25.7043 | 121.6602 | 95.7144 | 120.7184 | 88.4706 | 60.4881 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0456 | 15.9129 | 21.1042 | 4.17 | 31.0506 | 100.556 | 74.6102 | 99.6142 | 67.3664
2012-10-31 02:55 | 25.7096 | 121.6541 | 95.7159 | 120.7161 | 88.4683 | 60.4927 | 0.014329 | 0.35011 | 0.005017 | 24.4335 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0441 | 15.9131 | 21.1175 | 4.1704 | 31.0491 | 100.5366 | 74.5984 | 99.5986 | 67.3508
2012-10-31 02:55 | 25.7081 | 121.6906 | 95.7107 | 120.7563 | 88.4744 | 60.5153 | 0.014351 | 0.35011 | 0.005024 | 24.3961 | 1.3968 | 22.2266 | 31.0452 | 15.913 | 21.0839 | 4.1719 | 31.0503 | 100.6067 | 74.6268 | 99.6724 | 67.3905
2012-10-31 02:55 | 25.7013 | 121.7218 | 95.7076 | 120.7989 | 88.5055 | 60.4991 | 0.014348 | 0.35008 | 0.005023 | 24.3991 | 1.3967 | 22.226 | 31.0433 | 15.9131 | 21.1173 | 4.1708 | 31.0484 | 100.6045 | 74.5903 | 99.6816 | 67.3882
2012-10-31 02:55 | 25.7073 | 121.743 | 95.7288 | 120.7707 | 88.5455 | 60.5002 | 0.014351 | 0.35008 | 0.005024 | 24.394 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0429 | 15.9131 | 21.1072 | 4.1709 | 31.0479 | 100.6358 | 74.6216 | 99.6635 | 67.4383
2012-10-31 02:55 | 25.7036 | 121.762 | 95.7326 | 120.8354 | 88.5873 | 60.5066 | 0.014363 | 0.35011 | 0.005029 | 24.3757 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0432 | 15.9129 | 21.1236 | 4.1713 | 31.0482 | 100.6384 | 74.609 | 99.7118 | 67.4637
2012-10-31 02:55 | 25.7133 | 121.7679 | 95.8028 | 120.8413 | 88.5743 | 60.5072 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3967 | 22.226 | 31.0436 | 15.913 | 21.1253 | 4.1714 | 31.0487 | 100.6426 | 74.6775 | 99.716 | 67.449
2012-10-31 02:55 | 25.6968 | 121.8198 | 95.8015 | 120.8248 | 88.5957 | 60.5008 | 0.014335 | 0.35011 | 0.005019 | 24.4233 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 21.1409 | 4.1709 | 31.0487 | 100.6789 | 74.6606 | 99.6839 | 67.4548
2012-10-31 02:55 | 25.6976 | 121.756 | 95.8439 | 120.8673 | 88.6268 | 60.5216 | 0.014357 | 0.35007 | 0.005026 | 24.3829 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0437 | 15.9131 | 21.1136 | 4.1724 | 31.0487 | 100.6424 | 74.7303 | 99.7537 | 67.5132
2012-10-31 02:55 | 25.6991 | 121.8601 | 95.834 | 120.8954 | 88.6396 | 60.5153 | 0.014335 | 0.35012 | 0.005019 | 24.4243 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0462 | 15.9129 | 21.083 | 4.1719 | 31.0512 | 100.7771 | 74.751 | 99.8124 | 67.5566
2012-10-31 02:55 | 25.7006 | 121.8236 | 95.8355 | 120.8817 | 88.5957 | 60.5182 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3967 | 22.2258 | 31.043 | 15.913 | 21.0925 | 4.1721 | 31.048 | 100.7311 | 74.743 | 99.7892 | 67.5032
2012-10-31 02:55 | 25.6968 | 121.854 | 95.8317 | 120.9083 | 88.5654 | 60.5176 | 0.014351 | 0.35009 | 0.005024 | 24.3951 | 1.3967 | 22.2259 | 31.043 | 15.9131 | 21.1208 | 4.1721 | 31.0481 | 100.7332 | 74.7109 | 99.7875 | 67.4446
2012-10-31 02:55 | 25.6983 | 121.8745 | 95.8446 | 120.9022 | 88.5706 | 60.5199 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3967 | 22.2267 | 31.0451 | 15.9132 | 21.0982 | 4.1722 | 31.0501 | 100.7763 | 74.7464 | 99.804 | 67.4724
2012-10-31 02:55 | 25.6908 | 121.8632 | 95.8371 | 120.9327 | 88.5518 | 60.5107 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0442 | 15.9131 | 21.0987 | 4.1716 | 31.0492 | 100.7645 | 74.7384 | 99.834 | 67.4531
2012-10-31 02:55 | 25.6923 | 121.8685 | 95.8537 | 120.9 | 88.5798 | 60.5078 | 0.014326 | 0.35012 | 0.005016 | 24.4396 | 1.3967 | 22.2258 | 31.043 | 15.913 | 21.0962 | 4.1714 | 31.0481 | 100.7723 | 74.7575 | 99.8038 | 67.4836
2012-10-31 02:55 | 25.6953 | 121.9057 | 95.8832 | 120.9562 | 88.5752 | 60.5343 | 0.014335 | 0.35015 | 0.005019 | 24.4263 | 1.3966 | 22.2251 | 31.0406 | 15.9132 | 21.0671 | 4.1732 | 31.0456 | 100.8386 | 74.8161 | 99.8891 | 67.5081
2012-10-31 02:55 | 25.7006 | 121.911 | 95.8847 | 120.9691 | 88.607 | 60.5228 | 0.014338 | 0.35011 | 0.00502 | 24.4182 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0418 | 15.9132 | 21.1045 | 4.1724 | 31.0468 | 100.8065 | 74.7802 | 99.8646 | 67.5025
2012-10-31 02:55 | 25.6946 | 121.9544 | 95.8938 | 120.9707 | 88.6238 | 60.5309 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0423 | 15.9131 | 21.0744 | 4.173 | 31.0474 | 100.88 | 74.8194 | 99.8963 | 67.5494
2012-10-31 02:55 | 25.6908 | 121.981 | 95.8862 | 121.0238 | 88.7071 | 60.5159 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0415 | 15.9134 | 21.0827 | 4.172 | 31.0465 | 100.8983 | 74.8035 | 99.9411 | 67.6244
2012-10-31 02:55 | 25.7028 | 121.9664 | 95.8831 | 121.0586 | 88.6888 | 60.5199 | 0.014335 | 0.35014 | 0.005019 | 24.4253 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0387 | 15.9133 | 21.0907 | 4.1722 | 31.0437 | 100.8757 | 74.7924 | 99.9679 | 67.5981
2012-10-31 02:55 | 25.7088 | 122.0066 | 95.8967 | 121.0115 | 88.691 | 60.5245 | 0.014348 | 0.35011 | 0.005023 | 24.4012 | 1.3966 | 22.2251 | 31.0404 | 15.9134 | 21.0806 | 4.1726 | 31.0454 | 100.926 | 74.8161 | 99.9309 | 67.6104
2012-10-31 02:55 | 25.7066 | 121.9854 | 95.9096 | 121.07 | 88.7418 | 60.5239 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0426 | 15.9131 | 21.0905 | 4.1725 | 31.0477 | 100.8949 | 74.8191 | 99.9795 | 67.6513
2012-10-31 02:55 | 25.7021 | 121.9885 | 95.9732 | 121.0617 | 88.7714 | 60.5222 | 0.014345 | 0.35012 | 0.005023 | 24.4073 | 1.3967 | 22.2267 | 31.0448 | 15.9133 | 21.086 | 4.1724 | 31.0498 | 100.9025 | 74.8872 | 99.9757 | 67.6854
2012-10-31 02:55 | 25.6998 | 122.0166 | 95.9406 | 121.067 | 88.754 | 60.5101 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0454 | 15.9133 | 21.0676 | 4.1716 | 31.0504 | 100.949 | 74.873 | 99.9994 | 67.6864
2012-10-31 02:56 | 25.7043 | 122.059 | 95.9905 | 121.0715 | 88.8039 | 60.528 | 0.014335 | 0.35012 | 0.005019 | 24.4243 | 1.3968 | 22.2277 | 31.0479 | 15.9132 | 21.1082 | 4.1728 | 31.0529 | 100.9508 | 74.8823 | 99.9633 | 67.6957
2012-10-31 02:56 | 25.7058 | 122.0568 | 95.9844 | 121.0996 | 88.8282 | 60.5378 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3968 | 22.227 | 31.046 | 15.9132 | 21.0977 | 4.1735 | 31.0511 | 100.9591 | 74.8867 | 100.0019 | 67.7305
2012-10-31 02:56 | 25.7051 | 122.0674 | 96.0367 | 121.1445 | 88.7934 | 60.5332 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3968 | 22.2268 | 31.046 | 15.9129 | 21.1331 | 4.1732 | 31.051 | 100.9343 | 74.9036 | 100.0114 | 67.6603
2012-10-31 02:56 | 25.7051 | 122.0485 | 96.0631 | 121.1103 | 88.8578 | 60.5424 | 0.014341 | 0.35017 | 0.005022 | 24.4171 | 1.3968 | 22.2274 | 31.0474 | 15.913 | 21.1251 | 4.1738 | 31.0524 | 100.9234 | 74.938 | 99.9852 | 67.7327
2012-10-31 02:56 | 25.7073 | 122.0848 | 96.088 | 121.1353 | 88.8221 | 60.5372 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3968 | 22.2278 | 31.0483 | 15.913 | 21.0871 | 4.1734 | 31.0533 | 100.9977 | 75.0009 | 100.0482 | 67.735
2012-10-31 02:56 | 25.6998 | 122.1267 | 96.0654 | 121.124 | 88.807 | 60.532 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3968 | 22.228 | 31.049 | 15.913 | 21.1198 | 4.1731 | 31.0541 | 101.0069 | 74.9456 | 100.0042 | 67.6872
2012-10-31 02:56 | 25.7088 | 122.1433 | 96.0782 | 121.1709 | 88.8274 | 60.5395 | 0.014338 | 0.35011 | 0.00502 | 24.4182 | 1.3968 | 22.2269 | 31.0459 | 15.913 | 21.0365 | 4.1736 | 31.0509 | 101.1068 | 75.0417 | 100.1344 | 67.7909
2012-10-31 02:56 | 25.7148 | 122.1265 | 96.0804 | 121.1694 | 88.8447 | 60.5372 | 0.014326 | 0.35018 | 0.005017 | 24.4437 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0446 | 15.9132 | 21.1067 | 4.1734 | 31.0496 | 101.0198 | 74.9737 | 100.0627 | 67.738
2012-10-31 02:56 | 25.7051 | 122.189 | 96.0631 | 121.1559 | 88.7555 | 60.5419 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0434 | 15.9132 | 21.089 | 4.1738 | 31.0484 | 101.1 | 74.9741 | 100.0669 | 67.6665
2012-10-31 02:56 | 25.7073 | 122.1798 | 96.0464 | 121.1846 | 88.7198 | 60.5395 | 0.014363 | 0.35014 | 0.005029 | 24.3777 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0441 | 15.9131 | 21.055 | 4.1736 | 31.0491 | 101.1248 | 74.9914 | 100.1296 | 67.6648
2012-10-31 02:56 | 25.7013 | 122.1434 | 96.0934 | 121.228 | 88.7744 | 60.5384 | 0.014338 | 0.35014 | 0.00502 | 24.4202 | 1.3968 | 22.2268 | 31.0453 | 15.9132 | 21.0811 | 4.1735 | 31.0503 | 101.0623 | 75.0123 | 100.1469 | 67.6933
2012-10-31 02:56 | 25.7051 | 122.189 | 96.0934 | 121.2508 | 88.7062 | 60.5367 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0439 | 15.913 | 21.097 | 4.1734 | 31.0489 | 101.092 | 74.9964 | 100.1538 | 67.6092
2012-10-31 02:56 | 25.711 | 122.2025 | 96.0842 | 121.2453 | 88.7273 | 60.5476 | 0.014351 | 0.35008 | 0.005024 | 24.394 | 1.3967 | 22.226 | 31.0434 | 15.9131 | 21.0627 | 4.1742 | 31.0484 | 101.1398 | 75.0215 | 100.1826 | 67.6646
2012-10-31 02:56 | 25.7096 | 122.2011 | 96.1092 | 121.2553 | 88.7789 | 60.5517 | 0.014354 | 0.35009 | 0.005025 | 24.39 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0412 | 15.9131 | 21.1296 | 4.1744 | 31.0462 | 101.0715 | 74.9796 | 100.1257 | 67.6493
2012-10-31 02:56 | 25.7088 | 122.2573 | 96.0782 | 121.2507 | 88.8387 | 60.5401 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3967 | 22.225 | 31.0406 | 15.913 | 21.1167 | 4.1736 | 31.0456 | 101.1406 | 74.9615 | 100.134 | 67.722
2012-10-31 02:56 | 25.714 | 122.2359 | 96.1174 | 121.2825 | 88.8667 | 60.5505 | 0.014351 | 0.35014 | 0.005025 | 24.3981 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0426 | 15.913 | 21.0858 | 4.1744 | 31.0476 | 101.1501 | 75.0316 | 100.1967 | 67.7809
2012-10-31 02:56 | 25.7215 | 122.289 | 96.1249 | 121.328 | 88.859 | 60.5459 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0425 | 15.913 | 21.1013 | 4.174 | 31.0475 | 101.1877 | 75.0236 | 100.2267 | 67.7577
2012-10-31 02:56 | 25.7148 | 122.2709 | 96.122 | 121.2795 | 88.8372 | 60.5586 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0425 | 15.913 | 21.1147 | 4.1749 | 31.0476 | 101.1562 | 75.0073 | 100.1648 | 67.7225
2012-10-31 02:56 | 25.7163 | 122.318 | 96.1273 | 121.3342 | 88.8349 | 60.5621 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0434 | 15.9132 | 21.1162 | 4.1752 | 31.0484 | 101.2018 | 75.0111 | 100.218 | 67.7187
2012-10-31 02:56 | 25.7155 | 122.2944 | 96.1038 | 121.3485 | 88.7886 | 60.5413 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0431 | 15.9131 | 21.0913 | 4.1737 | 31.0481 | 101.2031 | 75.0125 | 100.2572 | 67.6973
2012-10-31 02:56 | 25.7133 | 122.3302 | 96.1659 | 121.3767 | 88.7675 | 60.565 | 0.014335 | 0.35014 | 0.005019 | 24.4253 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0417 | 15.9132 | 21.0731 | 4.1754 | 31.0467 | 101.2571 | 75.0928 | 100.3036 | 67.6944
2012-10-31 02:56 | 25.7163 | 122.3066 | 96.1386 | 121.3721 | 88.7629 | 60.5482 | 0.014338 | 0.35011 | 0.00502 | 24.4182 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0414 | 15.9129 | 21.1523 | 4.1742 | 31.0464 | 101.1543 | 74.9863 | 100.2198 | 67.6106
2012-10-31 02:56 | 25.726 | 122.3353 | 96.1521 | 121.3704 | 88.7953 | 60.5621 | 0.014345 | 0.35011 | 0.005022 | 24.4063 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0399 | 15.9129 | 21.1299 | 4.1752 | 31.0449 | 101.2054 | 75.0222 | 100.2405 | 67.6654
2012-10-31 02:56 | 25.7163 | 122.3066 | 96.1424 | 121.3721 | 88.8121 | 60.5505 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0405 | 15.913 | 21.0841 | 4.1744 | 31.0455 | 101.2225 | 75.0583 | 100.288 | 67.728
2012-10-31 02:56 | 25.729 | 122.4143 | 96.1967 | 121.3924 | 88.8362 | 60.5592 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3966 | 22.225 | 31.0404 | 15.9131 | 21.0807 | 4.175 | 31.0455 | 101.3336 | 75.116 | 100.3117 | 67.7555
2012-10-31 02:56 | 25.7298 | 122.3163 | 96.1786 | 121.4236 | 88.8559 | 60.5563 | 0.014345 | 0.35007 | 0.005022 | 24.4033 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0412 | 15.9131 | 21.1056 | 4.1748 | 31.0463 | 101.2107 | 75.073 | 100.318 | 67.7503
2012-10-31 02:57 | 25.7283 | 122.387 | 96.1809 | 121.4259 | 88.9151 | 60.5569 | 0.014351 | 0.35012 | 0.005025 | 24.397 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0404 | 15.913 | 21.0881 | 4.1748 | 31.0454 | 101.2989 | 75.0928 | 100.3378 | 67.827
2012-10-31 02:57 | 25.7268 | 122.3665 | 96.1832 | 121.432 | 88.9136 | 60.5609 | 0.014354 | 0.35012 | 0.005026 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0413 | 15.9132 | 21.1026 | 4.1751 | 31.0463 | 101.2639 | 75.0806 | 100.3294 | 67.811
2012-10-31 02:57 | 25.7268 | 122.4045 | 96.1794 | 121.4548 | 88.9211 | 60.5742 | 0.014345 | 0.35011 | 0.005022 | 24.4063 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0393 | 15.913 | 21.0625 | 4.176 | 31.0443 | 101.342 | 75.1169 | 100.3923 | 67.8586
2012-10-31 02:57 | 25.7342 | 122.4233 | 96.2586 | 121.5116 | 89.0497 | 60.5627 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3966 | 22.225 | 31.0405 | 15.9131 | 21.106 | 4.1752 | 31.0455 | 101.3173 | 75.1526 | 100.4056 | 67.9437
2012-10-31 02:57 | 25.7275 | 122.4052 | 96.2406 | 121.4859 | 89.0355 | 60.5627 | 0.014348 | 0.35008 | 0.005023 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0442 | 15.9131 | 21.0592 | 4.1752 | 31.0493 | 101.346 | 75.1814 | 100.4267 | 67.9763
2012-10-31 02:57 | 25.726 | 122.4417 | 96.2504 | 121.5224 | 88.9544 | 60.5621 | 0.014341 | 0.35008 | 0.00502 | 24.4111 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0421 | 15.9131 | 21.0336 | 4.1752 | 31.0472 | 101.4081 | 75.2168 | 100.4888 | 67.9208
2012-10-31 02:57 | 25.7283 | 122.4402 | 96.2565 | 121.5133 | 88.9491 | 60.5679 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0414 | 15.9131 | 21.056 | 4.1756 | 31.0464 | 101.3842 | 75.2005 | 100.4573 | 67.8931
2012-10-31 02:57 | 25.7305 | 122.4804 | 96.2663 | 121.5345 | 88.9665 | 60.5638 | 0.014335 | 0.35012 | 0.005019 | 24.4243 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0445 | 15.9132 | 21.0903 | 4.1753 | 31.0495 | 101.3901 | 75.176 | 100.4442 | 67.8762
2012-10-31 02:57 | 25.7185 | 122.4798 | 96.2392 | 121.5338 | 88.9469 | 60.5742 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0427 | 15.913 | 21.0662 | 4.176 | 31.0477 | 101.4136 | 75.173 | 100.4676 | 67.8807
2012-10-31 02:57 | 25.729 | 122.4865 | 96.261 | 121.5747 | 88.9726 | 60.5788 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0434 | 15.913 | 21.0446 | 4.1763 | 31.0484 | 101.4419 | 75.2164 | 100.5301 | 67.928
2012-10-31 02:57 | 25.723 | 122.4995 | 96.2247 | 121.5763 | 88.9969 | 60.5713 | 0.014338 | 0.35008 | 0.005019 | 24.4162 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.9131 | 21.0065 | 4.1758 | 31.0488 | 101.493 | 75.2182 | 100.5698 | 67.9904
2012-10-31 02:57 | 25.7275 | 122.5268 | 96.2898 | 121.5694 | 89.0696 | 60.5627 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0429 | 15.913 | 21.0953 | 4.1752 | 31.0479 | 101.4315 | 75.1945 | 100.4741 | 67.9743
2012-10-31 02:57 | 25.7335 | 122.5518 | 96.3033 | 121.5868 | 89.0453 | 60.5679 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0426 | 15.9129 | 21.1093 | 4.1756 | 31.0476 | 101.4425 | 75.194 | 100.4775 | 67.936
2012-10-31 02:57 | 25.7342 | 122.5411 | 96.3305 | 121.6065 | 89.0838 | 60.5765 | 0.014338 | 0.35009 | 0.00502 | 24.4172 | 1.3967 | 22.2255 | 31.042 | 15.913 | 21.0619 | 4.1761 | 31.047 | 101.4792 | 75.2686 | 100.5446 | 68.0219
2012-10-31 02:57 | 25.7208 | 122.5505 | 96.2944 | 121.5931 | 89.0098 | 60.5783 | 0.014335 | 0.35011 | 0.005019 | 24.4233 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0426 | 15.9132 | 21.0926 | 4.1763 | 31.0476 | 101.4579 | 75.2018 | 100.5005 | 67.9172
2012-10-31 02:57 | 25.7193 | 122.5756 | 96.3156 | 121.6562 | 89.0083 | 60.5742 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0421 | 15.9131 | 21.0309 | 4.176 | 31.0471 | 101.5447 | 75.2847 | 100.6253 | 67.9774
2012-10-31 02:57 | 25.7238 | 122.5649 | 96.3087 | 121.6227 | 88.9674 | 60.5771 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3966 | 22.2252 | 31.0407 | 15.9133 | 21.0675 | 4.1762 | 31.0457 | 101.4974 | 75.2412 | 100.5552 | 67.8999
2012-10-31 02:57 | 25.7193 | 122.5908 | 96.3269 | 121.6524 | 89.0386 | 60.5777 | 0.014348 | 0.35008 | 0.005023 | 24.3991 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0366 | 15.9131 | 21.047 | 4.1762 | 31.0416 | 101.5438 | 75.2799 | 100.6054 | 67.9916
2012-10-31 02:57 | 25.7215 | 122.5892 | 96.2762 | 121.6622 | 89.0257 | 60.5823 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0336 | 15.9131 | 21.0692 | 4.1765 | 31.0386 | 101.52 | 75.207 | 100.593 | 67.9565
2012-10-31 02:57 | 25.7185 | 122.6394 | 96.3148 | 121.6858 | 89.0681 | 60.5881 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0382 | 15.9129 | 21.0783 | 4.1769 | 31.0432 | 101.5611 | 75.2365 | 100.6075 | 67.9898
2012-10-31 02:57 | 25.7155 | 122.5984 | 96.3193 | 121.6828 | 89.1598 | 60.5765 | 0.014345 | 0.35011 | 0.005022 | 24.4063 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0381 | 15.9131 | 21.0231 | 4.1761 | 31.0432 | 101.5753 | 75.2962 | 100.6597 | 68.1367
2012-10-31 02:57 | 25.723 | 122.6553 | 96.3382 | 121.7207 | 89.2279 | 60.5898 | 0.01436 | 0.35012 | 0.005028 | 24.3818 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0395 | 15.913 | 21.0627 | 4.1771 | 31.0445 | 101.5926 | 75.2755 | 100.658 | 68.1652
2012-10-31 02:57 | 25.7148 | 122.6623 | 96.3943 | 121.7201 | 89.1743 | 60.5945 | 0.014345 | 0.35012 | 0.005023 | 24.4073 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0392 | 15.9132 | 21.0264 | 4.1774 | 31.0442 | 101.6359 | 75.3679 | 100.6937 | 68.1479
2012-10-31 02:57 | 25.7253 | 122.7032 | 96.3783 | 121.7344 | 89.128 | 60.5968 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0384 | 15.9132 | 21.077 | 4.1775 | 31.0435 | 101.6262 | 75.3013 | 100.6574 | 68.051
2012-10-31 02:58 | 25.7193 | 122.6972 | 96.4252 | 121.7056 | 89.2015 | 60.5933 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0389 | 15.9131 | 21.067 | 4.1773 | 31.044 | 101.6302 | 75.3582 | 100.6386 | 68.1345
2012-10-31 02:58 | 25.7178 | 122.6729 | 96.4275 | 121.7193 | 89.2417 | 60.5916 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3966 | 22.2249 | 31.04 | 15.9132 | 21.0695 | 4.1772 | 31.045 | 101.6034 | 75.358 | 100.6498 | 68.1722
2012-10-31 02:58 | 25.7208 | 122.6607 | 96.4267 | 121.7489 | 89.2522 | 60.5921 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0416 | 15.913 | 21.0525 | 4.1772 | 31.0466 | 101.6082 | 75.3742 | 100.6964 | 68.1997
2012-10-31 02:58 | 25.7253 | 122.7184 | 96.4766 | 121.7382 | 89.2075 | 60.5945 | 0.014345 | 0.35012 | 0.005023 | 24.4073 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 21.0851 | 4.1774 | 31.0486 | 101.6333 | 75.3915 | 100.6531 | 68.1224
2012-10-31 02:58 | 25.7245 | 122.7404 | 96.4645 | 121.8057 | 89.237 | 60.5968 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0442 | 15.913 | 21.0562 | 4.1775 | 31.0492 | 101.6842 | 75.4083 | 100.7495 | 68.1808
2012-10-31 02:58 | 25.7193 | 122.7124 | 96.4971 | 121.7739 | 89.281 | 60.5956 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.226 | 31.0433 | 15.9131 | 21.067 | 4.1775 | 31.0484 | 101.6454 | 75.4301 | 100.7069 | 68.214
2012-10-31 02:58 | 25.7193 | 122.7922 | 96.4933 | 121.8043 | 89.2886 | 60.5962 | 0.01436 | 0.35014 | 0.005028 | 24.3828 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.913 | 21.051 | 4.1775 | 31.0489 | 101.7412 | 75.4423 | 100.7533 | 68.2376
2012-10-31 02:58 | 25.717 | 122.7785 | 96.491 | 121.7982 | 89.3318 | 60.5968 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0427 | 15.913 | 21.0808 | 4.1775 | 31.0477 | 101.6977 | 75.4102 | 100.7174 | 68.251
2012-10-31 02:58 | 25.7163 | 122.7664 | 96.5206 | 121.7785 | 89.2742 | 60.6037 | 0.014354 | 0.35012 | 0.005026 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2261 | 31.044 | 15.9129 | 21.0801 | 4.178 | 31.049 | 101.6863 | 75.4405 | 100.6984 | 68.1941
2012-10-31 02:58 | 25.7193 | 122.796 | 96.5349 | 121.8309 | 89.3303 | 60.6072 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0419 | 15.913 | 21.0871 | 4.1783 | 31.0469 | 101.7089 | 75.4478 | 100.7438 | 68.2432
2012-10-31 02:58 | 25.7223 | 122.8256 | 96.5379 | 121.8643 | 89.3598 | 60.6101 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0417 | 15.9129 | 21.074 | 4.1785 | 31.0468 | 101.7516 | 75.4639 | 100.7903 | 68.2858
2012-10-31 02:58 | 25.7163 | 122.7664 | 96.5319 | 121.8507 | 89.3008 | 60.6101 | 0.01436 | 0.35017 | 0.005028 | 24.3848 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0424 | 15.9129 | 21.0158 | 4.1785 | 31.0474 | 101.7506 | 75.5161 | 100.8349 | 68.285
2012-10-31 02:58 | 25.7208 | 122.8279 | 96.5742 | 121.8552 | 89.3393 | 60.5939 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0425 | 15.9129 | 21.0565 | 4.1773 | 31.0475 | 101.7714 | 75.5177 | 100.7987 | 68.2828
2012-10-31 02:58 | 25.7275 | 122.8422 | 96.6036 | 121.8885 | 89.3082 | 60.602 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0426 | 15.9129 | 21.0391 | 4.1779 | 31.0477 | 101.8031 | 75.5645 | 100.8494 | 68.2691
2012-10-31 02:58 | 25.723 | 122.8605 | 96.5764 | 121.8802 | 89.2582 | 60.6129 | 0.014351 | 0.35014 | 0.005025 | 24.3981 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0443 | 15.9129 | 21.0266 | 4.1787 | 31.0493 | 101.8339 | 75.5498 | 100.8536 | 68.2316
2012-10-31 02:58 | 25.7148 | 122.8713 | 96.5834 | 121.8872 | 89.3333 | 60.606 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0416 | 15.9129 | 21.0304 | 4.1782 | 31.0467 | 101.8409 | 75.553 | 100.8568 | 68.3029
2012-10-31 02:58 | 25.7125 | 122.8804 | 96.5811 | 121.8811 | 89.3613 | 60.6129 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0396 | 15.913 | 21 | 4.1787 | 31.0447 | 101.8804 | 75.5811 | 100.8811 | 68.3613
2012-10-31 02:58 | 25.7163 | 122.8994 | 96.6264 | 121.9153 | 89.3841 | 60.606 | 0.014363 | 0.35017 | 0.005029 | 24.3797 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0358 | 15.913 | 21.0399 | 4.1782 | 31.0409 | 101.8595 | 75.5865 | 100.8754 | 68.3442
2012-10-31 02:58 | 25.7215 | 122.897 | 96.6506 | 121.9091 | 89.3628 | 60.6141 | 0.014335 | 0.35011 | 0.005019 | 24.4233 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0378 | 15.913 | 21.0612 | 4.1787 | 31.0428 | 101.8358 | 75.5894 | 100.8479 | 68.3016
2012-10-31 02:58 | 25.711 | 122.9017 | 96.6211 | 121.9328 | 89.3561 | 60.6112 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0386 | 15.9131 | 21.0346 | 4.1785 | 31.0436 | 101.8671 | 75.5865 | 100.8982 | 68.3215
2012-10-31 02:58 | 25.717 | 122.9647 | 96.6536 | 121.9312 | 89.3393 | 60.6066 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0404 | 15.9129 | 21.0085 | 4.1782 | 31.0454 | 101.9562 | 75.6451 | 100.9227 | 68.3308
2012-10-31 02:58 | 25.7163 | 122.945 | 96.6302 | 121.9381 | 89.35 | 60.6129 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0412 | 15.913 | 21.0038 | 4.1787 | 31.0462 | 101.9412 | 75.6264 | 100.9343 | 68.3462
2012-10-31 02:58 | 25.7133 | 122.9192 | 96.631 | 122.0035 | 89.4 | 60.6118 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0414 | 15.913 | 21.041 | 4.1786 | 31.0465 | 101.8782 | 75.59 | 100.9625 | 68.359
2012-10-31 02:58 | 25.714 | 122.9655 | 96.6393 | 121.9814 | 89.4045 | 60.6233 | 0.014335 | 0.35017 | 0.00502 | 24.4273 | 1.3966 | 22.2248 | 31.0402 | 15.913 | 21.0738 | 4.1794 | 31.0452 | 101.8917 | 75.5655 | 100.9076 | 68.3307
2012-10-31 02:58 | 25.7155 | 122.9556 | 96.637 | 121.9753 | 89.3795 | 60.6239 | 0.014351 | 0.35014 | 0.005025 | 24.3981 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0417 | 15.9131 | 20.995 | 4.1794 | 31.0467 | 101.9606 | 75.642 | 100.9803 | 68.3845
2012-10-31 02:59 | 25.7163 | 122.9868 | 96.6529 | 121.9647 | 89.3992 | 60.6205 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0401 | 15.9131 | 21.0078 | 4.1792 | 31.0451 | 101.979 | 75.6451 | 100.9569 | 68.3914
2012-10-31 02:59 | 25.72 | 122.9677 | 96.6642 | 121.9988 | 89.4294 | 60.6216 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0421 | 15.913 | 21.0236 | 4.1793 | 31.0472 | 101.9441 | 75.6406 | 100.9752 | 68.4058
2012-10-31 02:59 | 25.7245 | 122.976 | 96.6536 | 122.0185 | 89.4188 | 60.621 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0426 | 15.913 | 21.0522 | 4.1792 | 31.0477 | 101.9238 | 75.6014 | 100.9663 | 68.3666
2012-10-31 02:59 | 25.7238 | 122.9867 | 96.702 | 122.0672 | 89.3954 | 60.6274 | 0.014348 | 0.35011 | 0.005023 | 24.4012 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.913 | 21.0193 | 4.1797 | 31.0489 | 101.9674 | 75.6827 | 101.0479 | 68.3761
2012-10-31 02:59 | 25.7215 | 123.0186 | 96.6808 | 122.0079 | 89.412 | 60.6158 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0439 | 15.9129 | 20.9528 | 4.1789 | 31.0489 | 102.0658 | 75.728 | 101.0551 | 68.4592
2012-10-31 02:59 | 25.7268 | 123.0163 | 96.6899 | 122.0474 | 89.44 | 60.628 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0426 | 15.913 | 21.0263 | 4.1797 | 31.0476 | 101.99 | 75.6636 | 101.0211 | 68.4137
2012-10-31 02:59 | 25.72 | 123.0551 | 96.7058 | 122.0482 | 89.4219 | 60.6303 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0424 | 15.913 | 21.0035 | 4.1799 | 31.0474 | 102.0516 | 75.7023 | 101.0447 | 68.4184
2012-10-31 02:59 | 25.726 | 123.0345 | 96.6815 | 122.0618 | 89.4392 | 60.6262 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0409 | 15.913 | 21.0215 | 4.1796 | 31.046 | 102.013 | 75.66 | 101.0403 | 68.4177
2012-10-31 02:59 | 25.7208 | 123.0825 | 96.7255 | 122.068 | 89.4681 | 60.6291 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0414 | 15.9129 | 20.9882 | 4.1798 | 31.0464 | 102.0943 | 75.7373 | 101.0798 | 68.4799
2012-10-31 02:59 | 25.7193 | 123.0734 | 96.7202 | 122.0816 | 89.459 | 60.6193 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0422 | 15.9131 | 20.9907 | 4.1791 | 31.0472 | 102.0827 | 75.7295 | 101.0909 | 68.4683
2012-10-31 02:59 | 25.7178 | 123.0985 | 96.7263 | 122.0688 | 89.4689 | 60.6239 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3967 | 22.2259 | 31.043 | 15.9131 | 21.0053 | 4.1794 | 31.048 | 102.0932 | 75.721 | 101.0635 | 68.4636
2012-10-31 02:59 | 25.7215 | 123.0984 | 96.7829 | 122.1104 | 89.4764 | 60.6291 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0445 | 15.913 | 21.0652 | 4.1798 | 31.0495 | 102.0332 | 75.7177 | 101.0452 | 68.4112
2012-10-31 02:59 | 25.7096 | 123.0447 | 96.7672 | 122.1213 | 89.5857 | 60.6239 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 20.9971 | 4.1794 | 31.0486 | 102.0476 | 75.7701 | 101.1242 | 68.5886
2012-10-31 02:59 | 25.7215 | 123.0946 | 96.7829 | 122.1712 | 89.5635 | 60.6268 | 0.014351 | 0.35009 | 0.005024 | 24.3951 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0427 | 15.9132 | 20.997 | 4.1796 | 31.0477 | 102.0976 | 75.7859 | 101.1742 | 68.5665
2012-10-31 02:59 | 25.723 | 123.1151 | 96.8184 | 122.1461 | 89.6483 | 60.6314 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2258 | 31.043 | 15.9129 | 21.0266 | 4.1799 | 31.0481 | 102.0885 | 75.7918 | 101.1195 | 68.6217
2012-10-31 02:59 | 25.72 | 123.1691 | 96.8117 | 122.1241 | 89.615 | 60.632 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.913 | 21.0035 | 4.18 | 31.0489 | 102.1656 | 75.8082 | 101.1206 | 68.6115
2012-10-31 02:59 | 25.7163 | 123.1388 | 96.8155 | 122.109 | 89.5924 | 60.6332 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0414 | 15.9129 | 21.0078 | 4.1801 | 31.0464 | 102.131 | 75.8077 | 101.1012 | 68.5846
2012-10-31 02:59 | 25.7193 | 123.1874 | 96.8412 | 122.1766 | 89.5651 | 60.6285 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0415 | 15.913 | 21.0309 | 4.1797 | 31.0465 | 102.1565 | 75.8103 | 101.1457 | 68.5342
2012-10-31 02:59 | 25.7178 | 123.1327 | 96.8321 | 122.1827 | 89.609 | 60.639 | 0.014357 | 0.35015 | 0.005027 | 24.3889 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0422 | 15.9129 | 21.0093 | 4.1805 | 31.0473 | 102.1234 | 75.8228 | 101.1734 | 68.5997
2012-10-31 02:59 | 25.7155 | 123.1988 | 96.8374 | 122.1766 | 89.5726 | 60.6251 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0427 | 15.9128 | 21.0391 | 4.1795 | 31.0478 | 102.1597 | 75.7983 | 101.1375 | 68.5335
2012-10-31 02:59 | 25.7208 | 123.1775 | 96.8767 | 122.1895 | 89.5931 | 60.6338 | 0.014363 | 0.35017 | 0.005029 | 24.3797 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0418 | 15.9129 | 21.0846 | 4.1801 | 31.0468 | 102.0929 | 75.7921 | 101.1049 | 68.5085
2012-10-31 02:59 | 25.7185 | 123.1638 | 96.8744 | 122.1796 | 89.587 | 60.6442 | 0.01436 | 0.35018 | 0.005029 | 24.3858 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0417 | 15.9128 | 21.0221 | 4.1808 | 31.0468 | 102.1417 | 75.8523 | 101.1575 | 68.5649
2012-10-31 02:59 | 25.7163 | 123.1958 | 96.9214 | 122.1736 | 89.6492 | 60.6482 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0431 | 15.9129 | 20.9797 | 4.1811 | 31.0481 | 102.2161 | 75.9417 | 101.1939 | 68.6695
2012-10-31 03:00 | 25.7163 | 123.192 | 96.8874 | 122.223 | 89.6265 | 60.6366 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3967 | 22.226 | 31.0438 | 15.9129 | 21.052 | 4.1803 | 31.0488 | 102.14 | 75.8354 | 101.171 | 68.5745
2012-10-31 03:00 | 25.7215 | 123.1972 | 96.8963 | 122.2282 | 89.662 | 60.6309 | 0.014354 | 0.35012 | 0.005026 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0431 | 15.913 | 21.0492 | 4.1799 | 31.0481 | 102.148 | 75.8471 | 101.179 | 68.6128
2012-10-31 03:00 | 25.717 | 123.2345 | 96.9183 | 122.2427 | 89.612 | 60.6436 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0437 | 15.913 | 21.0085 | 4.1808 | 31.0487 | 102.226 | 75.9098 | 101.2342 | 68.6035
2012-10-31 03:00 | 25.7283 | 123.2534 | 96.922 | 122.2312 | 89.6422 | 60.6424 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0428 | 15.9129 | 21.0238 | 4.1807 | 31.0479 | 102.2296 | 75.8982 | 101.2074 | 68.6184
2012-10-31 03:00 | 25.7253 | 123.2771 | 96.938 | 122.2396 | 89.6582 | 60.6494 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3967 | 22.2252 | 31.041 | 15.9131 | 21.0369 | 4.1812 | 31.0461 | 102.2402 | 75.9011 | 101.2027 | 68.6213
2012-10-31 03:00 | 25.7245 | 123.2648 | 96.922 | 122.2692 | 89.699 | 60.6401 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3967 | 22.225 | 31.0408 | 15.913 | 21 | 4.1805 | 31.0458 | 102.2648 | 75.922 | 101.2692 | 68.699
2012-10-31 03:00 | 25.7155 | 123.2711 | 96.8903 | 122.264 | 89.6825 | 60.6511 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3967 | 22.2254 | 31.042 | 15.9129 | 21.0191 | 4.1813 | 31.047 | 102.252 | 75.8712 | 101.2449 | 68.6634
2012-10-31 03:00 | 25.7133 | 123.2689 | 96.9486 | 122.2846 | 89.6765 | 60.6465 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0442 | 15.913 | 20.9566 | 4.181 | 31.0492 | 102.3123 | 75.992 | 101.328 | 68.7199
2012-10-31 03:00 | 25.7185 | 123.255 | 96.9122 | 122.2784 | 89.7082 | 60.6499 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0435 | 15.9129 | 21.01 | 4.1812 | 31.0486 | 102.245 | 75.9022 | 101.2684 | 68.6982
2012-10-31 03:00 | 25.7275 | 123.3363 | 96.9666 | 122.3102 | 89.7134 | 60.6505 | 0.014332 | 0.35021 | 0.005019 | 24.4355 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0418 | 15.9129 | 21.007 | 4.1812 | 31.0468 | 102.3293 | 75.9596 | 101.3032 | 68.7064
2012-10-31 03:00 | 25.726 | 123.3234 | 96.9538 | 122.2859 | 89.746 | 60.6488 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0432 | 15.9129 | 21.0055 | 4.1811 | 31.0482 | 102.3179 | 75.9483 | 101.2804 | 68.7405
2012-10-31 03:00 | 25.726 | 123.3234 | 96.9802 | 122.3315 | 89.746 | 60.6517 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3967 | 22.226 | 31.0437 | 15.913 | 20.9693 | 4.1813 | 31.0487 | 102.3541 | 76.0109 | 101.3622 | 68.7767
2012-10-31 03:00 | 25.72 | 123.3516 | 96.9742 | 122.2875 | 89.7778 | 60.6436 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3968 | 22.2265 | 31.0451 | 15.9129 | 20.9995 | 4.1808 | 31.0502 | 102.3521 | 75.9747 | 101.288 | 68.7783
2012-10-31 03:00 | 25.7268 | 123.3432 | 97.0113 | 122.3399 | 89.7884 | 60.6418 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3968 | 22.2273 | 31.0471 | 15.913 | 21.0103 | 4.1806 | 31.0521 | 102.3329 | 76.001 | 101.3296 | 68.7781
2012-10-31 03:00 | 25.7275 | 123.3705 | 96.9969 | 122.3292 | 89.8687 | 60.6534 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0456 | 15.9129 | 20.9909 | 4.1814 | 31.0506 | 102.3796 | 76.006 | 101.3383 | 68.8778
2012-10-31 03:00 | 25.729 | 123.3834 | 97.0702 | 122.3307 | 89.8171 | 60.6522 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3968 | 22.2268 | 31.0458 | 15.913 | 21.0004 | 4.1814 | 31.0508 | 102.383 | 76.0698 | 101.3303 | 68.8167
2012-10-31 03:00 | 25.7298 | 123.35 | 97.0408 | 122.3885 | 89.8142 | 60.6603 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3968 | 22.2264 | 31.0447 | 15.9129 | 20.9852 | 4.1819 | 31.0498 | 102.3648 | 76.0556 | 101.4033 | 68.829
2012-10-31 03:00 | 25.7342 | 123.4304 | 97.0527 | 122.3777 | 89.7466 | 60.6488 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0453 | 15.9131 | 21.0016 | 4.1811 | 31.0504 | 102.4288 | 76.0511 | 101.3761 | 68.745
2012-10-31 03:00 | 25.7275 | 123.4085 | 97.0914 | 122.3786 | 89.7588 | 60.6592 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0448 | 15.913 | 20.9949 | 4.1818 | 31.0498 | 102.4136 | 76.0965 | 101.3837 | 68.7639
2012-10-31 03:00 | 25.7342 | 123.3924 | 97.0641 | 122.4005 | 89.7466 | 60.6534 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0443 | 15.9131 | 20.9936 | 4.1814 | 31.0493 | 102.3988 | 76.0705 | 101.4069 | 68.753
2012-10-31 03:00 | 25.7357 | 123.4053 | 97.0731 | 122.3716 | 89.7973 | 60.6644 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0445 | 15.9131 | 21.0031 | 4.1822 | 31.0495 | 102.4022 | 76.07 | 101.3685 | 68.7942
2012-10-31 03:00 | 25.732 | 123.3826 | 97.0846 | 122.3907 | 89.752 | 60.6465 | 0.014354 | 0.35024 | 0.005027 | 24.4 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0444 | 15.9131 | 20.9914 | 4.181 | 31.0494 | 102.3912 | 76.0932 | 101.3993 | 68.7606
2012-10-31 03:00 | 25.7365 | 123.4365 | 97.0739 | 122.418 | 89.7868 | 60.658 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3967 | 22.2264 | 31.0447 | 15.913 | 21.0521 | 4.1818 | 31.0497 | 102.3844 | 76.0218 | 101.3659 | 68.7347
2012-10-31 03:00 | 25.7447 | 123.4523 | 97.1124 | 122.411 | 89.7836 | 60.6586 | 0.01436 | 0.35025 | 0.00503 | 24.3908 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0431 | 15.913 | 21.0523 | 4.1818 | 31.0481 | 102.4 | 76.0601 | 101.3587 | 68.7313
2012-10-31 03:00 | 25.7365 | 123.4517 | 97.1231 | 122.4256 | 89.7943 | 60.6557 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0423 | 15.913 | 21.0401 | 4.1816 | 31.0473 | 102.4116 | 76.083 | 101.3855 | 68.7542
2012-10-31 03:01 | 25.732 | 123.4434 | 97.0694 | 122.4477 | 89.8466 | 60.6592 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0415 | 15.9131 | 21.0436 | 4.1818 | 31.0465 | 102.3998 | 76.0258 | 101.4041 | 68.803
2012-10-31 03:01 | 25.7372 | 123.4828 | 97.1238 | 122.4757 | 89.9086 | 60.665 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3967 | 22.225 | 31.0409 | 15.9129 | 21.0408 | 4.1822 | 31.046 | 102.442 | 76.083 | 101.4349 | 68.8678
2012-10-31 03:01 | 25.7372 | 123.4372 | 97.1389 | 122.4643 | 89.8746 | 60.6725 | 0.014351 | 0.35012 | 0.005025 | 24.397 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0403 | 15.913 | 21.0408 | 4.1828 | 31.0454 | 102.3964 | 76.0981 | 101.4235 | 68.8338
2012-10-31 03:01 | 25.7432 | 123.485 | 97.1903 | 122.4969 | 89.9033 | 60.6557 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0415 | 15.913 | 21.0869 | 4.1816 | 31.0466 | 102.3981 | 76.1034 | 101.41 | 68.8164
2012-10-31 03:01 | 25.741 | 123.4942 | 97.1843 | 122.5365 | 89.9049 | 60.6702 | 0.014335 | 0.35015 | 0.005019 | 24.4263 | 1.3968 | 22.2264 | 31.0447 | 15.9129 | 21.0325 | 4.1826 | 31.0498 | 102.4617 | 76.1518 | 101.504 | 68.8724
2012-10-31 03:01 | 25.741 | 123.517 | 97.1578 | 122.5403 | 89.9844 | 60.6632 | 0.01436 | 0.35021 | 0.005029 | 24.3878 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0442 | 15.9129 | 21.0566 | 4.1821 | 31.0492 | 102.4604 | 76.1012 | 101.4837 | 68.9278
2012-10-31 03:01 | 25.7342 | 123.4988 | 97.2191 | 122.4765 | 89.9094 | 60.6702 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0427 | 15.9128 | 21.0297 | 4.1826 | 31.0477 | 102.4691 | 76.1894 | 101.4468 | 68.8797
2012-10-31 03:01 | 25.7402 | 123.4972 | 97.1986 | 122.5053 | 89.9533 | 60.6638 | 0.014338 | 0.35012 | 0.00502 | 24.4192 | 1.3967 | 22.226 | 31.0435 | 15.9129 | 21.096 | 4.1822 | 31.0485 | 102.4012 | 76.1026 | 101.4093 | 68.8573
2012-10-31 03:01 | 25.7432 | 123.5116 | 97.2054 | 122.5691 | 89.9601 | 60.6667 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3968 | 22.2266 | 31.0451 | 15.913 | 21.0307 | 4.1824 | 31.0501 | 102.4809 | 76.1747 | 101.5384 | 68.9294
2012-10-31 03:01 | 25.7305 | 123.4761 | 97.2154 | 122.5222 | 89.955 | 60.6667 | 0.014329 | 0.35024 | 0.005019 | 24.4426 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0437 | 15.913 | 21.0742 | 4.1824 | 31.0487 | 102.4019 | 76.1412 | 101.448 | 68.8808
2012-10-31 03:01 | 25.7335 | 123.5133 | 97.2373 | 122.5138 | 90.0299 | 60.6621 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0456 | 15.9129 | 21.0411 | 4.182 | 31.0506 | 102.4722 | 76.1962 | 101.4727 | 68.9888
2012-10-31 03:01 | 25.7335 | 123.5133 | 97.2751 | 122.5328 | 89.9883 | 60.6655 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.2265 | 31.0448 | 15.913 | 21.0732 | 4.1823 | 31.0498 | 102.4401 | 76.2019 | 101.4596 | 68.9151
2012-10-31 03:01 | 25.7298 | 123.5514 | 97.2374 | 122.5861 | 89.9694 | 60.6696 | 0.014335 | 0.35015 | 0.005019 | 24.4263 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0439 | 15.9129 | 21.0575 | 4.1826 | 31.0489 | 102.4939 | 76.1799 | 101.5286 | 68.9119
2012-10-31 03:01 | 25.7387 | 123.5489 | 97.2841 | 122.6178 | 89.9669 | 60.6632 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0434 | 15.913 | 21.0985 | 4.1821 | 31.0484 | 102.4504 | 76.1856 | 101.5193 | 68.8684
2012-10-31 03:01 | 25.729 | 123.562 | 97.2971 | 122.5739 | 89.9913 | 60.6777 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0431 | 15.9129 | 21.0285 | 4.1831 | 31.0481 | 102.5335 | 76.2686 | 101.5454 | 68.9628
2012-10-31 03:01 | 25.7335 | 123.5665 | 97.2978 | 122.5822 | 90.0223 | 60.6632 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0419 | 15.913 | 21.0571 | 4.1821 | 31.047 | 102.5094 | 76.2407 | 101.5251 | 68.9652
2012-10-31 03:01 | 25.7245 | 123.5804 | 97.3077 | 122.558 | 89.9868 | 60.6725 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0427 | 15.9131 | 21.0883 | 4.1828 | 31.0477 | 102.4921 | 76.2194 | 101.4697 | 68.8985
2012-10-31 03:01 | 25.7223 | 123.5629 | 97.332 | 122.609 | 89.9998 | 60.6771 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3967 | 22.2263 | 31.0443 | 15.9129 | 21.0941 | 4.1831 | 31.0494 | 102.4688 | 76.2379 | 101.5149 | 68.9057
2012-10-31 03:01 | 25.7223 | 123.5439 | 97.3244 | 122.5862 | 89.9922 | 60.669 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0418 | 15.9132 | 21.0821 | 4.1825 | 31.0468 | 102.4618 | 76.2423 | 101.5041 | 68.9101
2012-10-31 03:01 | 25.726 | 123.5857 | 97.313 | 122.6355 | 89.9883 | 60.6783 | 0.014363 | 0.35024 | 0.00503 | 24.3847 | 1.3966 | 22.225 | 31.0403 | 15.9132 | 21.0978 | 4.1832 | 31.0453 | 102.4879 | 76.2152 | 101.5377 | 68.8905
2012-10-31 03:01 | 25.7275 | 123.5948 | 97.3372 | 122.637 | 89.9898 | 60.6759 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0414 | 15.9129 | 21.0632 | 4.183 | 31.0464 | 102.5316 | 76.274 | 101.5738 | 68.9266
2012-10-31 03:01 | 25.7253 | 123.604 | 97.3236 | 122.6804 | 89.9687 | 60.6702 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0423 | 15.913 | 21.065 | 4.1826 | 31.0473 | 102.539 | 76.2586 | 101.6154 | 68.9037
2012-10-31 03:01 | 25.7253 | 123.6002 | 97.3123 | 122.6576 | 89.9838 | 60.6869 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 21.0449 | 4.1838 | 31.0486 | 102.5553 | 76.2674 | 101.6127 | 68.9389
2012-10-31 03:02 | 25.7208 | 123.6337 | 97.2927 | 122.6531 | 89.9907 | 60.6806 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0455 | 15.9129 | 21.0565 | 4.1833 | 31.0505 | 102.5772 | 76.2362 | 101.5966 | 68.9342
2012-10-31 03:02 | 25.7148 | 123.6163 | 97.351 | 122.6851 | 90.0756 | 60.6788 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0418 | 15.913 | 21.0063 | 4.1832 | 31.0468 | 102.61 | 76.3447 | 101.6788 | 69.0693
2012-10-31 03:02 | 25.7036 | 123.6165 | 97.3095 | 122.6435 | 90.0947 | 60.6702 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0415 | 15.913 | 21.0433 | 4.1826 | 31.0465 | 102.5732 | 76.2662 | 101.6002 | 69.0514
2012-10-31 03:02 | 25.7178 | 123.6649 | 97.3313 | 122.6805 | 90.1127 | 60.6759 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0416 | 15.913 | 21.0455 | 4.183 | 31.0466 | 102.6194 | 76.2858 | 101.635 | 69.0672
2012-10-31 03:02 | 25.7118 | 123.6665 | 97.3593 | 122.6745 | 90.0726 | 60.6829 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0412 | 15.9129 | 21.0314 | 4.1835 | 31.0462 | 102.6351 | 76.3279 | 101.6431 | 69.0412
2012-10-31 03:02 | 25.7066 | 123.6461 | 97.3503 | 122.6655 | 90.0182 | 60.6817 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0395 | 15.913 | 21.0503 | 4.1834 | 31.0446 | 102.5958 | 76.3 | 101.6152 | 68.9679
2012-10-31 03:02 | 25.7066 | 123.6841 | 97.3503 | 122.6959 | 90.0257 | 60.6759 | 0.014332 | 0.35022 | 0.005019 | 24.4365 | 1.3966 | 22.2243 | 31.039 | 15.9129 | 21.0182 | 4.183 | 31.044 | 102.6659 | 76.3321 | 101.6777 | 69.0075
2012-10-31 03:02 | 25.7006 | 123.6857 | 97.3594 | 122.6823 | 90.0311 | 60.6869 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2255 | 31.042 | 15.913 | 21.0202 | 4.1838 | 31.047 | 102.6655 | 76.3392 | 101.6621 | 69.0109
2012-10-31 03:02 | 25.7073 | 123.6354 | 97.3245 | 122.689 | 90.0605 | 60.6892 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0431 | 15.913 | 21.0149 | 4.1839 | 31.0482 | 102.6205 | 76.3096 | 101.6741 | 69.0456
2012-10-31 03:02 | 25.7028 | 123.6385 | 97.3087 | 122.7035 | 90.0257 | 60.6788 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3967 | 22.226 | 31.0437 | 15.9129 | 21.0305 | 4.1832 | 31.0487 | 102.608 | 76.2782 | 101.673 | 68.9952
2012-10-31 03:02 | 25.7051 | 123.7016 | 97.3337 | 122.7286 | 90.0545 | 60.6713 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3968 | 22.2265 | 31.0451 | 15.9129 | 21.0287 | 4.1827 | 31.0502 | 102.6729 | 76.305 | 101.6999 | 69.0258
2012-10-31 03:02 | 25.7088 | 123.6977 | 97.3601 | 122.7247 | 90.1339 | 60.6829 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3967 | 22.226 | 31.0437 | 15.9129 | 21.0565 | 4.1835 | 31.0488 | 102.6412 | 76.3036 | 101.6682 | 69.0774
2012-10-31 03:02 | 25.7148 | 123.6581 | 97.385 | 122.7003 | 90.0339 | 60.6765 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3967 | 22.2262 | 31.044 | 15.913 | 21.0505 | 4.183 | 31.049 | 102.6076 | 76.3345 | 101.6498 | 68.9834
2012-10-31 03:02 | 25.7051 | 123.6864 | 97.3715 | 122.7248 | 90.0318 | 60.6927 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3968 | 22.2264 | 31.0448 | 15.9129 | 21.0528 | 4.1842 | 31.0498 | 102.6336 | 76.3187 | 101.672 | 68.979
2012-10-31 03:02 | 25.7058 | 123.7213 | 97.3949 | 122.7255 | 90.0136 | 60.6904 | 0.014345 | 0.35012 | 0.005023 | 24.4073 | 1.3968 | 22.2262 | 31.0445 | 15.9128 | 21.0415 | 4.184 | 31.0496 | 102.6798 | 76.3534 | 101.684 | 68.9721
2012-10-31 03:02 | 25.7073 | 123.7266 | 97.3472 | 122.7764 | 90.0378 | 60.6915 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0411 | 15.9131 | 21.0631 | 4.1841 | 31.0462 | 102.6635 | 76.2841 | 101.7133 | 68.9747
2012-10-31 03:02 | 25.711 | 123.7455 | 97.3661 | 122.7649 | 90.068 | 60.691 | 0.014345 | 0.35011 | 0.005022 | 24.4063 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0401 | 15.9129 | 21.0387 | 4.184 | 31.0451 | 102.7068 | 76.3274 | 101.7262 | 69.0293
2012-10-31 03:02 | 25.7021 | 123.7252 | 97.3685 | 122.7522 | 90.025 | 60.6754 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0441 | 15.9129 | 21.0177 | 4.183 | 31.0491 | 102.7075 | 76.3508 | 101.7345 | 69.0073
2012-10-31 03:02 | 25.7081 | 123.7046 | 97.3858 | 122.7734 | 90.0537 | 60.6806 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0439 | 15.9129 | 21.0478 | 4.1833 | 31.0489 | 102.6568 | 76.338 | 101.7256 | 69.0059
2012-10-31 03:02 | 25.7006 | 123.7427 | 97.3481 | 122.7507 | 90.0879 | 60.6783 | 0.01436 | 0.35018 | 0.005029 | 24.3858 | 1.3967 | 22.226 | 31.0439 | 15.9128 | 21.0644 | 4.1832 | 31.0489 | 102.6783 | 76.2837 | 101.6863 | 69.0235
2012-10-31 03:02 | 25.7088 | 123.7357 | 97.3828 | 122.7627 | 90.0999 | 60.6835 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0434 | 15.9128 | 21.0405 | 4.1835 | 31.0485 | 102.6952 | 76.3423 | 101.7222 | 69.0594
2012-10-31 03:02 | 25.7013 | 123.7548 | 97.3601 | 122.759 | 90.1113 | 60.684 | 0.014357 | 0.35015 | 0.005027 | 24.3889 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0432 | 15.9131 | 21.0892 | 4.1836 | 31.0482 | 102.6656 | 76.2709 | 101.6698 | 69.0221
2012-10-31 03:02 | 25.7096 | 123.7631 | 97.3873 | 122.7597 | 90.0704 | 60.6892 | 0.01436 | 0.35015 | 0.005028 | 24.3838 | 1.3968 | 22.2265 | 31.0451 | 15.9129 | 21.0172 | 4.1839 | 31.0502 | 102.7459 | 76.3701 | 101.7425 | 69.0532
2012-10-31 03:02 | 25.7006 | 123.7427 | 97.3821 | 122.7811 | 89.9781 | 60.68 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0436 | 15.9128 | 21.0684 | 4.1833 | 31.0486 | 102.6743 | 76.3137 | 101.7127 | 68.9097
2012-10-31 03:03 | 25.7163 | 123.7926 | 97.4016 | 122.8234 | 89.9408 | 60.6788 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0438 | 15.913 | 21.048 | 4.1832 | 31.0488 | 102.7446 | 76.3536 | 101.7754 | 68.8928
2012-10-31 03:03 | 25.7066 | 123.7335 | 97.3617 | 122.7947 | 90.003 | 60.6794 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3967 | 22.225 | 31.0408 | 15.913 | 21.0142 | 4.1832 | 31.0458 | 102.7193 | 76.3475 | 101.7805 | 68.9888
2012-10-31 03:03 | 25.7066 | 123.7753 | 97.339 | 122.8289 | 89.9538 | 60.6783 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0386 | 15.9129 | 21.0061 | 4.1832 | 31.0436 | 102.7692 | 76.3329 | 101.8228 | 68.9477
2012-10-31 03:03 | 25.7088 | 123.7547 | 97.3336 | 122.8197 | 90.0317 | 60.6823 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0405 | 15.913 | 20.9883 | 4.1834 | 31.0455 | 102.7664 | 76.3453 | 101.8314 | 69.0434
2012-10-31 03:03 | 25.7148 | 123.7873 | 97.3888 | 122.8523 | 90.068 | 60.6858 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0397 | 15.913 | 21.0063 | 4.1837 | 31.0448 | 102.781 | 76.3825 | 101.846 | 69.0617
2012-10-31 03:03 | 25.7185 | 123.7948 | 97.3811 | 122.8446 | 90.0679 | 60.6811 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0404 | 15.913 | 21.002 | 4.1834 | 31.0455 | 102.7928 | 76.3791 | 101.8426 | 69.0659
2012-10-31 03:03 | 25.723 | 123.7917 | 97.4083 | 122.9061 | 90.1216 | 60.6863 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3968 | 22.2262 | 31.0445 | 15.9128 | 21.0025 | 4.1837 | 31.0495 | 102.7892 | 76.4058 | 101.9036 | 69.1191
2012-10-31 03:03 | 25.7133 | 123.7973 | 97.4251 | 122.828 | 90.0968 | 60.6985 | 0.014363 | 0.35015 | 0.005029 | 24.3787 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0428 | 15.913 | 21.0209 | 4.1846 | 31.0479 | 102.7764 | 76.4042 | 101.8071 | 69.0759
2012-10-31 03:03 | 25.717 | 123.7781 | 97.4174 | 122.8393 | 90.0778 | 60.6852 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0419 | 15.9128 | 21.0326 | 4.1836 | 31.0469 | 102.7455 | 76.3848 | 101.8067 | 69.0452
2012-10-31 03:03 | 25.7155 | 123.7804 | 97.397 | 122.8416 | 90.0687 | 60.6863 | 0.01436 | 0.35014 | 0.005028 | 24.3828 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0435 | 15.9129 | 21.003 | 4.1837 | 31.0485 | 102.7774 | 76.394 | 101.8386 | 69.0657
2012-10-31 03:03 | 25.7185 | 123.7987 | 97.3849 | 122.875 | 90.0528 | 60.6921 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3968 | 22.2262 | 31.0444 | 15.9128 | 20.9819 | 4.1841 | 31.0494 | 102.8168 | 76.403 | 101.8931 | 69.0709
2012-10-31 03:03 | 25.7185 | 123.8253 | 97.4416 | 122.894 | 90.1777 | 60.6881 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0436 | 15.9129 | 20.998 | 4.1838 | 31.0486 | 102.8273 | 76.4436 | 101.896 | 69.1797
2012-10-31 03:03 | 25.7118 | 123.83 | 97.4463 | 122.9101 | 90.19 | 60.6794 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3968 | 22.2265 | 31.045 | 15.9129 | 21.0395 | 4.1832 | 31.05 | 102.7905 | 76.4068 | 101.8706 | 69.1505
2012-10-31 03:03 | 25.7163 | 123.8687 | 97.4583 | 122.8652 | 90.1982 | 60.6835 | 0.014341 | 0.35028 | 0.005023 | 24.4251 | 1.3967 | 22.226 | 31.0434 | 15.913 | 21.0359 | 4.1835 | 31.0485 | 102.8328 | 76.4224 | 101.8293 | 69.1623
2012-10-31 03:03 | 25.7088 | 123.8156 | 97.4886 | 122.8691 | 90.1377 | 60.6829 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0441 | 15.913 | 21.0284 | 4.1835 | 31.0491 | 102.7872 | 76.4602 | 101.8407 | 69.1093
2012-10-31 03:03 | 25.7223 | 123.8633 | 97.4605 | 122.894 | 90.0528 | 60.6956 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0428 | 15.9127 | 21.05 | 4.1844 | 31.0478 | 102.8133 | 76.4105 | 101.844 | 69.0028
2012-10-31 03:03 | 25.7066 | 123.8324 | 97.4789 | 122.9011 | 90.0257 | 60.6887 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0426 | 15.9129 | 21.0383 | 4.1839 | 31.0476 | 102.7941 | 76.4406 | 101.8628 | 68.9874
2012-10-31 03:03 | 25.7178 | 123.8892 | 97.4182 | 122.9009 | 90.0445 | 60.6892 | 0.014363 | 0.35019 | 0.00503 | 24.3817 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0427 | 15.9127 | 21.0695 | 4.1839 | 31.0477 | 102.8197 | 76.3487 | 101.8314 | 68.975
2012-10-31 03:03 | 25.7125 | 123.8459 | 97.4243 | 122.9108 | 90.0241 | 60.6823 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0422 | 15.9128 | 21.0642 | 4.1834 | 31.0472 | 102.7817 | 76.3601 | 101.8466 | 68.9599
2012-10-31 03:03 | 25.7066 | 123.878 | 97.4108 | 122.9277 | 90.0106 | 60.6892 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0418 | 15.9128 | 21.0463 | 4.1839 | 31.0468 | 102.8317 | 76.3645 | 101.8814 | 68.9643
2012-10-31 03:03 | 25.7163 | 123.9029 | 97.4356 | 122.9222 | 90.0809 | 60.6811 | 0.014338 | 0.35025 | 0.005022 | 24.4282 | 1.3967 | 22.2248 | 31.0404 | 15.9129 | 21.044 | 4.1834 | 31.0454 | 102.8589 | 76.3916 | 101.8782 | 69.0369
2012-10-31 03:03 | 25.7125 | 123.8801 | 97.4507 | 122.9222 | 90.0846 | 60.6927 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3967 | 22.2254 | 31.042 | 15.9128 | 21.0321 | 4.1842 | 31.047 | 102.848 | 76.4186 | 101.8901 | 69.0525
2012-10-31 03:03 | 25.7133 | 123.9075 | 97.4099 | 122.9154 | 90.0779 | 60.7014 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2253 | 31.042 | 15.9127 | 21.041 | 4.1848 | 31.0471 | 102.8665 | 76.3689 | 101.8744 | 69.0369
2012-10-31 03:04 | 25.7103 | 123.9159 | 97.4296 | 122.9162 | 90.0711 | 60.684 | 0.014335 | 0.35024 | 0.005021 | 24.4324 | 1.3967 | 22.2258 | 31.0434 | 15.9127 | 21.05 | 4.1836 | 31.0484 | 102.8659 | 76.3796 | 101.8662 | 69.0211
2012-10-31 03:04 | 25.7066 | 123.8894 | 97.4448 | 122.9543 | 90.0977 | 60.6956 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3968 | 22.2262 | 31.0445 | 15.9128 | 21.0302 | 4.1844 | 31.0495 | 102.8592 | 76.4146 | 101.9241 | 69.0675
2012-10-31 03:04 | 25.7118 | 123.9022 | 97.4047 | 122.9367 | 90.0877 | 60.6967 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3968 | 22.2267 | 31.0458 | 15.9128 | 21.0274 | 4.1844 | 31.0508 | 102.8748 | 76.3773 | 101.9093 | 69.0603
2012-10-31 03:04 | 25.7148 | 123.9204 | 97.4568 | 122.9663 | 90.0832 | 60.6921 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3968 | 22.2265 | 31.0452 | 15.9128 | 21.0264 | 4.1841 | 31.0502 | 102.894 | 76.4304 | 101.9399 | 69.0568
2012-10-31 03:04 | 25.7133 | 123.9075 | 97.4402 | 122.9762 | 90.1422 | 60.6962 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2254 | 31.042 | 15.9128 | 21.0731 | 4.1844 | 31.0471 | 102.8344 | 76.3671 | 101.9031 | 69.0691
2012-10-31 03:04 | 25.7051 | 123.9031 | 97.4622 | 122.987 | 90.1 | 60.7054 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3967 | 22.225 | 31.0416 | 15.9126 | 20.9886 | 4.185 | 31.0466 | 102.9145 | 76.4736 | 101.9984 | 69.1114
2012-10-31 03:04 | 25.7103 | 123.9387 | 97.4864 | 122.9846 | 90.0484 | 60.6996 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0398 | 15.913 | 20.9898 | 4.1846 | 31.0448 | 102.9489 | 76.4966 | 101.9948 | 69.0586
2012-10-31 03:04 | 25.7073 | 123.9319 | 97.4304 | 122.993 | 89.9961 | 60.691 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0413 | 15.9129 | 21.0229 | 4.184 | 31.0463 | 102.909 | 76.4075 | 101.9701 | 68.9732
2012-10-31 03:04 | 25.7051 | 123.9183 | 97.4547 | 122.9946 | 90.0545 | 60.6887 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0434 | 15.9129 | 21.0609 | 4.1839 | 31.0485 | 102.8574 | 76.3938 | 101.9337 | 68.9936
2012-10-31 03:04 | 25.7155 | 123.9477 | 97.4537 | 122.9974 | 90.0914 | 60.6869 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3968 | 22.2264 | 31.045 | 15.9128 | 21.0512 | 4.1838 | 31.0501 | 102.8965 | 76.4025 | 101.9462 | 69.0402
2012-10-31 03:04 | 25.7133 | 123.9417 | 97.4478 | 122.9686 | 90.04 | 60.6904 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3968 | 22.227 | 31.0469 | 15.9128 | 21.0249 | 4.184 | 31.0519 | 102.9168 | 76.4229 | 101.9437 | 69.0151
2012-10-31 03:04 | 25.714 | 123.912 | 97.4333 | 122.9997 | 90.1202 | 60.6967 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3968 | 22.2266 | 31.0454 | 15.9128 | 21.0858 | 4.1844 | 31.0504 | 102.8262 | 76.3475 | 101.9139 | 69.0344
2012-10-31 03:04 | 25.7163 | 123.9409 | 97.4734 | 123.04 | 90.1414 | 60.6967 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3967 | 22.2258 | 31.043 | 15.9129 | 21.064 | 4.1844 | 31.048 | 102.8769 | 76.4094 | 101.976 | 69.0774
2012-10-31 03:04 | 25.7073 | 123.9357 | 97.4569 | 123.0082 | 90.0984 | 60.6973 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.226 | 31.0436 | 15.9129 | 21.047 | 4.1845 | 31.0486 | 102.8887 | 76.4099 | 101.9612 | 69.0514
2012-10-31 03:04 | 25.711 | 123.9318 | 97.4908 | 122.9967 | 90.1778 | 60.6956 | 0.014335 | 0.35021 | 0.00502 | 24.4303 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0436 | 15.9129 | 21.0547 | 4.1844 | 31.0486 | 102.8771 | 76.4361 | 101.942 | 69.1231
2012-10-31 03:04 | 25.7073 | 123.9661 | 97.4871 | 123.0272 | 90.1476 | 60.6962 | 0.014345 | 0.35027 | 0.005025 | 24.4174 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0444 | 15.9128 | 21.0189 | 4.1844 | 31.0495 | 102.9472 | 76.4682 | 102.0083 | 69.1287
2012-10-31 03:04 | 25.7103 | 123.9806 | 97.5317 | 122.996 | 90.143 | 60.6956 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0429 | 15.9129 | 21.0139 | 4.1844 | 31.0479 | 102.9667 | 76.5178 | 101.9821 | 69.1291
2012-10-31 03:04 | 25.7073 | 123.9243 | 97.4985 | 123.0006 | 90.1514 | 60.6944 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3967 | 22.2248 | 31.0407 | 15.9128 | 21.047 | 4.1843 | 31.0457 | 102.8773 | 76.4515 | 101.9536 | 69.1044
2012-10-31 03:04 | 25.711 | 123.9508 | 97.5173 | 122.9967 | 90.121 | 60.7014 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0422 | 15.9128 | 21.0346 | 4.1848 | 31.0472 | 102.9162 | 76.4827 | 101.9621 | 69.0864
2012-10-31 03:04 | 25.711 | 123.9584 | 97.4984 | 123.0461 | 90.1361 | 60.7031 | 0.014354 | 0.35011 | 0.005025 | 24.391 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0416 | 15.9128 | 21.0306 | 4.1849 | 31.0467 | 102.9278 | 76.4678 | 102.0155 | 69.1055
2012-10-31 03:04 | 25.7088 | 123.9562 | 97.4659 | 123.0249 | 90.1756 | 60.6979 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0416 | 15.913 | 21.0324 | 4.1845 | 31.0466 | 102.9238 | 76.4335 | 101.9925 | 69.1432
2012-10-31 03:04 | 25.7073 | 123.9699 | 97.4985 | 123.0196 | 90.1438 | 60.7066 | 0.014348 | 0.35025 | 0.005025 | 24.4112 | 1.3968 | 22.2262 | 31.0445 | 15.9128 | 21.0269 | 4.1851 | 31.0495 | 102.943 | 76.4716 | 101.9927 | 69.1169
2012-10-31 03:04 | 25.7096 | 123.9989 | 97.5046 | 123.0105 | 90.165 | 60.6979 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3967 | 22.2257 | 31.043 | 15.9129 | 21.0212 | 4.1845 | 31.048 | 102.9777 | 76.4834 | 101.9893 | 69.1438
2012-10-31 03:04 | 25.7013 | 123.9754 | 97.5265 | 123.0592 | 90.1984 | 60.6956 | 0.014363 | 0.35022 | 0.00503 | 24.3838 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0431 | 15.913 | 21.0249 | 4.1844 | 31.0481 | 102.9505 | 76.5016 | 102.0343 | 69.1735
2012-10-31 03:05 | 25.6968 | 123.9861 | 97.5371 | 123.0129 | 90.1295 | 60.7037 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0422 | 15.9129 | 21.0445 | 4.1849 | 31.0472 | 102.9416 | 76.4926 | 101.9684 | 69.085
2012-10-31 03:05 | 25.6938 | 123.9717 | 97.4963 | 123.0517 | 90.1682 | 60.7014 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0436 | 15.9129 | 21.0897 | 4.1848 | 31.0486 | 102.882 | 76.4066 | 101.962 | 69.0785
2012-10-31 03:05 | 25.6983 | 123.999 | 97.55 | 123.0486 | 90.2181 | 60.7025 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0423 | 15.9129 | 21.0581 | 4.1848 | 31.0474 | 102.9409 | 76.4919 | 101.9905 | 69.16
2012-10-31 03:05 | 25.6983 | 123.9876 | 97.5538 | 123.0524 | 90.2295 | 60.7054 | 0.014354 | 0.35025 | 0.005028 | 24.401 | 1.3967 | 22.2247 | 31.0402 | 15.9128 | 21.0741 | 4.185 | 31.0453 | 102.9135 | 76.4797 | 101.9783 | 69.1554
2012-10-31 03:05 | 25.7028 | 124.0415 | 97.5847 | 123.0645 | 90.2567 | 60.7135 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0392 | 15.9128 | 21.0305 | 4.1856 | 31.0443 | 103.011 | 76.5542 | 102.034 | 69.2262
2012-10-31 03:05 | 25.6901 | 123.9718 | 97.5796 | 123.0974 | 90.2932 | 60.7008 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0379 | 15.9129 | 21.0699 | 4.1847 | 31.0429 | 102.9019 | 76.5097 | 102.0275 | 69.2233
2012-10-31 03:05 | 25.6961 | 124.0348 | 97.5742 | 123.0426 | 90.2576 | 60.7037 | 0.014351 | 0.35012 | 0.005025 | 24.397 | 1.3966 | 22.2244 | 31.039 | 15.913 | 21.0478 | 4.1849 | 31.044 | 102.987 | 76.5264 | 101.9948 | 69.2098
2012-10-31 03:05 | 25.6938 | 124.0173 | 97.5908 | 123.0821 | 90.2855 | 60.6927 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2249 | 31.041 | 15.9128 | 21.0536 | 4.1842 | 31.046 | 102.9637 | 76.5372 | 102.0285 | 69.2319
2012-10-31 03:05 | 25.6923 | 124.031 | 97.5818 | 123.054 | 90.231 | 60.6939 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0424 | 15.9127 | 21.0561 | 4.1842 | 31.0474 | 102.9749 | 76.5257 | 101.9979 | 69.1749
2012-10-31 03:05 | 25.6976 | 124.0363 | 97.5984 | 123.0935 | 90.2326 | 60.6875 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3967 | 22.2248 | 31.0409 | 15.9127 | 21.0574 | 4.1838 | 31.0459 | 102.9789 | 76.541 | 102.0361 | 69.1752
2012-10-31 03:05 | 25.6938 | 124.0173 | 97.5606 | 123.0859 | 90.2363 | 60.6915 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0397 | 15.913 | 21.0656 | 4.1841 | 31.0447 | 102.9517 | 76.495 | 102.0203 | 69.1707
2012-10-31 03:05 | 25.6938 | 124.0401 | 97.5719 | 123.0821 | 90.2288 | 60.6973 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0421 | 15.9129 | 21.0255 | 4.1845 | 31.0471 | 103.0146 | 76.5464 | 102.0566 | 69.2033
2012-10-31 03:05 | 25.6931 | 124.0508 | 97.5788 | 123.0852 | 90.2583 | 60.6979 | 0.014332 | 0.35018 | 0.005019 | 24.4334 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0411 | 15.9131 | 21.0408 | 4.1845 | 31.0461 | 103.01 | 76.538 | 102.0444 | 69.2175
2012-10-31 03:05 | 25.6879 | 124.0266 | 97.5547 | 123.0686 | 90.3137 | 60.695 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0393 | 15.913 | 21.0156 | 4.1843 | 31.0443 | 103.011 | 76.5391 | 102.053 | 69.2981
2012-10-31 03:05 | 25.7006 | 124.0697 | 97.609 | 123.1003 | 90.3681 | 60.7019 | 0.01436 | 0.35024 | 0.005029 | 24.3898 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0411 | 15.913 | 21.0323 | 4.1848 | 31.0461 | 103.0374 | 76.5767 | 102.068 | 69.3358
2012-10-31 03:05 | 25.7006 | 124.0469 | 97.5976 | 123.0927 | 90.3946 | 60.6973 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.225 | 31.0407 | 15.913 | 21.0323 | 4.1845 | 31.0458 | 103.0146 | 76.5653 | 102.0604 | 69.3623
2012-10-31 03:05 | 25.7013 | 124.0438 | 97.6362 | 123.0972 | 90.3726 | 60.6921 | 0.014354 | 0.35024 | 0.005027 | 24.4 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0395 | 15.913 | 21.0651 | 4.1841 | 31.0445 | 102.9787 | 76.5711 | 102.0321 | 69.3075
2012-10-31 03:05 | 25.6968 | 124.0849 | 97.6203 | 123.1079 | 90.3037 | 60.6985 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0412 | 15.913 | 20.9803 | 4.1846 | 31.0463 | 103.1046 | 76.64 | 102.1276 | 69.3234
2012-10-31 03:05 | 25.7006 | 124.0431 | 97.6544 | 123.0661 | 90.3681 | 60.7014 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0407 | 15.9129 | 21.0363 | 4.1848 | 31.0457 | 103.0068 | 76.6181 | 102.0298 | 69.3318
2012-10-31 03:05 | 25.7073 | 124.0878 | 97.6989 | 123.1032 | 90.3521 | 60.6927 | 0.014341 | 0.35024 | 0.005023 | 24.4221 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0409 | 15.913 | 21.035 | 4.1842 | 31.046 | 103.0528 | 76.6639 | 102.0682 | 69.3171
2012-10-31 03:05 | 25.7013 | 124.078 | 97.6853 | 123.1048 | 90.312 | 60.6991 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3966 | 22.2248 | 31.0401 | 15.9131 | 21.0571 | 4.1846 | 31.0451 | 103.0209 | 76.6282 | 102.0477 | 69.2549
2012-10-31 03:05 | 25.7021 | 124.1092 | 97.6748 | 123.1094 | 90.3582 | 60.6967 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0405 | 15.913 | 21.0418 | 4.1844 | 31.0456 | 103.0674 | 76.633 | 102.0676 | 69.3164
2012-10-31 03:05 | 25.6916 | 124.0721 | 97.6643 | 123.1103 | 90.3591 | 60.6944 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3967 | 22.2253 | 31.0416 | 15.913 | 21.0594 | 4.1843 | 31.0466 | 103.0127 | 76.6049 | 102.0509 | 69.2997
2012-10-31 03:05 | 25.6923 | 124.0918 | 97.6952 | 123.1376 | 90.4355 | 60.6973 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3967 | 22.2252 | 31.0411 | 15.913 | 21.04 | 4.1845 | 31.0461 | 103.0518 | 76.6552 | 102.0976 | 69.3955
2012-10-31 03:06 | 25.6946 | 124.1017 | 97.7013 | 123.1171 | 90.3961 | 60.7066 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0423 | 15.9129 | 21.0223 | 4.1851 | 31.0474 | 103.0794 | 76.679 | 102.0948 | 69.3738
2012-10-31 03:06 | 25.6893 | 124.1231 | 97.6884 | 123.1194 | 90.4211 | 60.6979 | 0.014341 | 0.35027 | 0.005023 | 24.4242 | 1.3967 | 22.226 | 31.0437 | 15.9129 | 21.037 | 4.1845 | 31.0487 | 103.0861 | 76.6514 | 102.0824 | 69.3841
2012-10-31 03:06 | 25.6893 | 124.1915 | 97.6998 | 123.1574 | 90.4476 | 60.7054 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0436 | 15.9131 | 21.0129 | 4.185 | 31.0486 | 103.1786 | 76.6869 | 102.1445 | 69.4347
2012-10-31 03:06 | 25.6893 | 124.1611 | 97.7111 | 123.1802 | 90.3492 | 60.7123 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2262 | 31.0441 | 15.9129 | 21.0531 | 4.1855 | 31.0492 | 103.108 | 76.658 | 102.1271 | 69.2961
2012-10-31 03:06 | 25.6796 | 124.1286 | 97.7203 | 123.1325 | 90.3925 | 60.7043 | 0.01436 | 0.35019 | 0.005029 | 24.3868 | 1.3967 | 22.2261 | 31.0439 | 15.9129 | 21.0113 | 4.185 | 31.049 | 103.1173 | 76.709 | 102.1212 | 69.3812
2012-10-31 03:06 | 25.6864 | 124.162 | 97.7196 | 123.1355 | 90.3766 | 60.7071 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0428 | 15.9128 | 21.0301 | 4.1851 | 31.0478 | 103.1319 | 76.6895 | 102.1054 | 69.3465
2012-10-31 03:06 | 25.6871 | 124.1475 | 97.7278 | 123.1818 | 90.4076 | 60.6985 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3968 | 22.2263 | 31.0448 | 15.9128 | 21.0509 | 4.1846 | 31.0498 | 103.0966 | 76.6769 | 102.1309 | 69.3567
2012-10-31 03:06 | 25.6849 | 124.1567 | 97.7218 | 123.172 | 90.4281 | 60.7019 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3967 | 22.2259 | 31.0434 | 15.9129 | 21.0487 | 4.1848 | 31.0485 | 103.108 | 76.6731 | 102.1233 | 69.3794
2012-10-31 03:06 | 25.6759 | 124.1325 | 97.7242 | 123.1782 | 90.4191 | 60.7043 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0427 | 15.9129 | 21.0156 | 4.185 | 31.0477 | 103.1169 | 76.7086 | 102.1626 | 69.4035
2012-10-31 03:06 | 25.6849 | 124.1491 | 97.7294 | 123.2176 | 90.3902 | 60.6979 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3966 | 22.2247 | 31.0401 | 15.9128 | 21.0286 | 4.1845 | 31.0451 | 103.1205 | 76.7008 | 102.189 | 69.3616
2012-10-31 03:06 | 25.6811 | 124.1833 | 97.7521 | 123.1948 | 90.3107 | 60.7152 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0425 | 15.9128 | 21.0328 | 4.1857 | 31.0475 | 103.1505 | 76.7193 | 102.162 | 69.2779
2012-10-31 03:06 | 25.6834 | 124.1476 | 97.7392 | 123.1895 | 90.3925 | 60.6962 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3967 | 22.2253 | 31.042 | 15.9128 | 21.0392 | 4.1844 | 31.047 | 103.1084 | 76.7 | 102.1503 | 69.3533
2012-10-31 03:06 | 25.6744 | 124.2032 | 97.7189 | 123.1539 | 90.4024 | 60.7077 | 0.014338 | 0.35009 | 0.00502 | 24.4172 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0435 | 15.9126 | 21.0462 | 4.1852 | 31.0485 | 103.157 | 76.6727 | 102.1077 | 69.3562
2012-10-31 03:06 | 25.6691 | 124.1979 | 97.7249 | 123.2132 | 90.3669 | 60.695 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3967 | 22.2247 | 31.0406 | 15.9127 | 21.0088 | 4.1843 | 31.0456 | 103.1891 | 76.7161 | 102.2044 | 69.3581
2012-10-31 03:06 | 25.6781 | 124.1803 | 97.7226 | 123.2451 | 90.3531 | 60.695 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0396 | 15.9128 | 21.0339 | 4.1843 | 31.0446 | 103.1464 | 76.6887 | 102.2112 | 69.3192
2012-10-31 03:06 | 25.6781 | 124.2335 | 97.6961 | 123.207 | 90.3986 | 60.6991 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0367 | 15.9129 | 21.0098 | 4.1846 | 31.0417 | 103.2237 | 76.6863 | 102.1972 | 69.3888
2012-10-31 03:06 | 25.6684 | 124.239 | 97.7394 | 123.1973 | 90.3548 | 60.7054 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2216 | 31.0316 | 15.9128 | 20.988 | 4.185 | 31.0367 | 103.251 | 76.7514 | 102.2093 | 69.3668
2012-10-31 03:06 | 25.6654 | 124.1866 | 97.6986 | 123.24 | 90.3972 | 60.6996 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0347 | 15.9127 | 20.969 | 4.1846 | 31.0398 | 103.2176 | 76.7296 | 102.271 | 69.4282
2012-10-31 03:06 | 25.6662 | 124.2216 | 97.6994 | 123.2065 | 90.4132 | 60.6898 | 0.014348 | 0.35027 | 0.005026 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0339 | 15.913 | 21.0019 | 4.184 | 31.0389 | 103.2197 | 76.6975 | 102.2046 | 69.4113
2012-10-31 03:06 | 25.6684 | 124.2505 | 97.7205 | 123.1973 | 90.3207 | 60.7031 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0355 | 15.9129 | 21.0161 | 4.1849 | 31.0405 | 103.2344 | 76.7044 | 102.1812 | 69.3046
2012-10-31 03:06 | 25.6632 | 124.2148 | 97.7228 | 123.2188 | 90.3307 | 60.7083 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0387 | 15.9128 | 20.9668 | 4.1852 | 31.0437 | 103.248 | 76.756 | 102.252 | 69.3639
2012-10-31 03:06 | 25.6617 | 124.2133 | 97.676 | 123.1944 | 90.3216 | 60.7071 | 0.014338 | 0.35012 | 0.00502 | 24.4192 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0406 | 15.9129 | 20.9894 | 4.1851 | 31.0457 | 103.2239 | 76.6866 | 102.205 | 69.3322
2012-10-31 03:06 | 25.6617 | 124.2057 | 97.6949 | 123.2135 | 90.261 | 60.7037 | 0.014357 | 0.35012 | 0.005027 | 24.3868 | 1.3967 | 22.225 | 31.0415 | 15.9127 | 20.9653 | 4.1849 | 31.0465 | 103.2404 | 76.7296 | 102.2482 | 69.2957
2012-10-31 03:07 | 25.6647 | 124.2468 | 97.6903 | 123.2126 | 90.3095 | 60.706 | 0.014348 | 0.35009 | 0.005023 | 24.4002 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0414 | 15.9128 | 20.9361 | 4.1851 | 31.0465 | 103.3107 | 76.7542 | 102.2765 | 69.3734
2012-10-31 03:07 | 25.6691 | 124.3006 | 97.6455 | 123.2209 | 90.2268 | 60.7187 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3967 | 22.2257 | 31.0431 | 15.9127 | 20.9606 | 4.1859 | 31.0481 | 103.34 | 76.6849 | 102.2603 | 69.2662
2012-10-31 03:07 | 25.6609 | 124.2354 | 97.6487 | 123.2431 | 90.2791 | 60.721 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0426 | 15.9127 | 20.9685 | 4.1861 | 31.0476 | 103.2669 | 76.6802 | 102.2746 | 69.3106
2012-10-31 03:07 | 25.6587 | 124.256 | 97.6162 | 123.2181 | 90.2353 | 60.706 | 0.014357 | 0.35012 | 0.005027 | 24.3868 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0423 | 15.9127 | 20.9422 | 4.1851 | 31.0474 | 103.3138 | 76.674 | 102.2759 | 69.2931
2012-10-31 03:07 | 25.6624 | 124.2825 | 97.6464 | 123.2674 | 90.2806 | 60.71 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3967 | 22.2256 | 31.0427 | 15.9128 | 20.9218 | 4.1853 | 31.0477 | 103.3607 | 76.7246 | 102.3456 | 69.3588
2012-10-31 03:07 | 25.6609 | 124.2734 | 97.6411 | 123.2203 | 90.2375 | 60.7043 | 0.01436 | 0.35014 | 0.005028 | 24.3828 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0429 | 15.9126 | 20.9083 | 4.185 | 31.0479 | 103.3651 | 76.7328 | 102.312 | 69.3292
2012-10-31 03:07 | 25.6684 | 124.2581 | 97.607 | 123.2049 | 90.2374 | 60.7083 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0426 | 15.9127 | 20.9559 | 4.1852 | 31.0476 | 103.3022 | 76.6511 | 102.249 | 69.2815
2012-10-31 03:07 | 25.6609 | 124.262 | 97.5882 | 123.2583 | 90.2791 | 60.7048 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3967 | 22.2259 | 31.044 | 15.9126 | 20.9323 | 4.185 | 31.0491 | 103.3297 | 76.6559 | 102.326 | 69.3468
2012-10-31 03:07 | 25.6691 | 124.3044 | 97.6531 | 123.2399 | 90.2949 | 60.7054 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3967 | 22.2255 | 31.0428 | 15.9126 | 20.9205 | 4.185 | 31.0478 | 103.3839 | 76.7326 | 102.3194 | 69.3744
2012-10-31 03:07 | 25.6647 | 124.2848 | 97.6336 | 123.2203 | 90.2981 | 60.7037 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3967 | 22.2249 | 31.0411 | 15.9126 | 20.9121 | 4.1849 | 31.0461 | 103.3727 | 76.7215 | 102.3082 | 69.386
2012-10-31 03:07 | 25.6676 | 124.2725 | 97.5987 | 123.2422 | 90.3464 | 60.7019 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3967 | 22.2244 | 31.0398 | 15.9126 | 20.9109 | 4.1848 | 31.0448 | 103.3616 | 76.6878 | 102.3313 | 69.4355
2012-10-31 03:07 | 25.6714 | 124.2649 | 97.6327 | 123.2764 | 90.2745 | 60.7054 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3967 | 22.2254 | 31.0424 | 15.9128 | 20.9308 | 4.185 | 31.0474 | 103.3341 | 76.7019 | 102.3456 | 69.3437
2012-10-31 03:07 | 25.6766 | 124.2777 | 97.6266 | 123.2474 | 90.31 | 60.7112 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3967 | 22.2251 | 31.0415 | 15.9127 | 20.928 | 4.1854 | 31.0465 | 103.3497 | 76.6986 | 102.3194 | 69.382
2012-10-31 03:07 | 25.6781 | 124.3058 | 97.6319 | 123.2679 | 90.2888 | 60.7002 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3967 | 22.2248 | 31.041 | 15.9126 | 20.9094 | 4.1847 | 31.0461 | 103.3964 | 76.7225 | 102.3585 | 69.3794
2012-10-31 03:07 | 25.6684 | 124.2695 | 97.6297 | 123.2962 | 90.3207 | 60.7083 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.2247 | 31.0404 | 15.9127 | 20.9238 | 4.1852 | 31.0454 | 103.3457 | 76.7059 | 102.3724 | 69.3969
2012-10-31 03:07 | 25.6781 | 124.2906 | 97.6356 | 123.2679 | 90.3229 | 60.7077 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3967 | 22.225 | 31.0409 | 15.9128 | 20.9656 | 4.1852 | 31.0459 | 103.325 | 76.67 | 102.3023 | 69.3573
2012-10-31 03:07 | 25.6774 | 124.2899 | 97.6879 | 123.2748 | 90.4319 | 60.7141 | 0.014332 | 0.35021 | 0.005019 | 24.4355 | 1.3967 | 22.2246 | 31.0401 | 15.9128 | 20.9288 | 4.1856 | 31.0451 | 103.3611 | 76.7591 | 102.346 | 69.5031
2012-10-31 03:07 | 25.6751 | 124.3142 | 97.6289 | 123.2649 | 90.4372 | 60.7158 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3967 | 22.2247 | 31.041 | 15.9125 | 20.9706 | 4.1857 | 31.046 | 103.3436 | 76.6583 | 102.2943 | 69.4666
2012-10-31 03:07 | 25.6789 | 124.2838 | 97.6743 | 123.2839 | 90.4259 | 60.706 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3967 | 22.2246 | 31.0405 | 15.9126 | 20.9544 | 4.1851 | 31.0456 | 103.3294 | 76.7199 | 102.3295 | 69.4715
2012-10-31 03:07 | 25.6691 | 124.3006 | 97.6909 | 123.2779 | 90.4199 | 60.7239 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3966 | 22.224 | 31.0387 | 15.9126 | 20.9124 | 4.1863 | 31.0437 | 103.3882 | 76.7785 | 102.3655 | 69.5075
2012-10-31 03:07 | 25.6744 | 124.2869 | 97.6622 | 123.2908 | 90.4176 | 60.7037 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0391 | 15.9126 | 20.9258 | 4.1849 | 31.0442 | 103.3611 | 76.7364 | 102.365 | 69.4918
2012-10-31 03:07 | 25.6789 | 124.2686 | 97.7196 | 123.2953 | 90.3918 | 60.7083 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0393 | 15.9126 | 20.9222 | 4.1852 | 31.0443 | 103.3464 | 76.7974 | 102.3731 | 69.4696
2012-10-31 03:08 | 25.6826 | 124.3027 | 97.7309 | 123.2762 | 90.3993 | 60.7089 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0376 | 15.9128 | 20.9701 | 4.1853 | 31.0427 | 103.3326 | 76.7608 | 102.3061 | 69.4292
2012-10-31 03:08 | 25.6864 | 124.2761 | 97.7158 | 123.28 | 90.4409 | 60.7008 | 0.014348 | 0.35011 | 0.005023 | 24.4012 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0362 | 15.9127 | 20.9297 | 4.1847 | 31.0412 | 103.3464 | 76.7861 | 102.3503 | 69.5112
2012-10-31 03:08 | 25.6849 | 124.2936 | 97.7294 | 123.2975 | 90.4092 | 60.7054 | 0.01436 | 0.35017 | 0.005028 | 24.3848 | 1.3966 | 22.2233 | 31.0361 | 15.9129 | 20.9483 | 4.185 | 31.0412 | 103.3453 | 76.7811 | 102.3492 | 69.4609
2012-10-31 03:08 | 25.6811 | 124.305 | 97.7218 | 123.2633 | 90.3864 | 60.7158 | 0.014363 | 0.35021 | 0.00503 | 24.3827 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0367 | 15.9128 | 20.9285 | 4.1857 | 31.0417 | 103.3765 | 76.7933 | 102.3348 | 69.4579
2012-10-31 03:08 | 25.6856 | 124.3019 | 97.7717 | 123.3134 | 90.4894 | 60.7002 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0351 | 15.9128 | 20.9851 | 4.1847 | 31.0402 | 103.3168 | 76.7866 | 102.3283 | 69.5043
2012-10-31 03:08 | 25.6819 | 124.3324 | 97.734 | 123.3021 | 90.4289 | 60.7106 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0373 | 15.9128 | 20.9935 | 4.1854 | 31.0423 | 103.3389 | 76.7405 | 102.3086 | 69.4354
2012-10-31 03:08 | 25.6908 | 124.3223 | 97.7504 | 123.33 | 90.4567 | 60.7019 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0396 | 15.9127 | 20.9863 | 4.1848 | 31.0447 | 103.336 | 76.7641 | 102.3437 | 69.4704
2012-10-31 03:08 | 25.6811 | 124.2974 | 97.7672 | 123.2785 | 90.5 | 60.7037 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0392 | 15.9128 | 21.0208 | 4.1849 | 31.0443 | 103.2766 | 76.7464 | 102.2577 | 69.4792
2012-10-31 03:08 | 25.6789 | 124.3104 | 97.7839 | 123.2763 | 90.4978 | 60.7043 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.223 | 31.0354 | 15.9129 | 21.0226 | 4.185 | 31.0404 | 103.2878 | 76.7613 | 102.2537 | 69.4752
2012-10-31 03:08 | 25.6819 | 124.3552 | 97.8171 | 123.3097 | 90.4781 | 60.7008 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0371 | 15.9128 | 21.0136 | 4.1847 | 31.0421 | 103.3416 | 76.8035 | 102.2961 | 69.4645
2012-10-31 03:08 | 25.6841 | 124.3688 | 97.8156 | 123.3537 | 90.4159 | 60.7187 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3965 | 22.2228 | 31.035 | 15.9128 | 21.0358 | 4.1859 | 31.0401 | 103.333 | 76.7798 | 102.3179 | 69.3801
2012-10-31 03:08 | 25.6759 | 124.334 | 97.8452 | 123.3303 | 90.457 | 60.7158 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0364 | 15.9129 | 20.9835 | 4.1857 | 31.0415 | 103.3505 | 76.8617 | 102.3468 | 69.4735
2012-10-31 03:08 | 25.6834 | 124.3605 | 97.8262 | 123.3226 | 90.4379 | 60.7123 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0361 | 15.9128 | 21.0231 | 4.1855 | 31.0411 | 103.3374 | 76.8031 | 102.2995 | 69.4148
2012-10-31 03:08 | 25.6684 | 124.3303 | 97.7696 | 123.3304 | 90.4192 | 60.7147 | 0.01436 | 0.35024 | 0.005029 | 24.3898 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0351 | 15.9128 | 20.976 | 4.1857 | 31.0402 | 103.3543 | 76.7936 | 102.3544 | 69.4432
2012-10-31 03:08 | 25.6759 | 124.3682 | 97.8376 | 123.3569 | 90.4304 | 60.6996 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0335 | 15.9127 | 20.9634 | 4.1846 | 31.0385 | 103.4048 | 76.8742 | 102.3935 | 69.467
2012-10-31 03:08 | 25.6706 | 124.3629 | 97.8172 | 123.3706 | 90.3797 | 60.7181 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3965 | 22.223 | 31.0355 | 15.9129 | 21.0223 | 4.1859 | 31.0405 | 103.3406 | 76.7949 | 102.3483 | 69.3574
2012-10-31 03:08 | 25.6721 | 124.3758 | 97.7884 | 123.3531 | 90.3964 | 60.7048 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0354 | 15.9127 | 21.0038 | 4.185 | 31.0404 | 103.372 | 76.7846 | 102.3493 | 69.3926
2012-10-31 03:08 | 25.6639 | 124.3829 | 97.7689 | 123.3563 | 90.4715 | 60.7112 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0324 | 15.9129 | 20.9715 | 4.1854 | 31.0374 | 103.4114 | 76.7974 | 102.3848 | 69.5
2012-10-31 03:08 | 25.6587 | 124.3472 | 97.7864 | 123.3587 | 90.47 | 60.7025 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3964 | 22.2212 | 31.0302 | 15.9129 | 20.9663 | 4.1848 | 31.0352 | 103.3809 | 76.8201 | 102.3924 | 69.5037
2012-10-31 03:08 | 25.6557 | 124.3747 | 97.8061 | 123.3481 | 90.4746 | 60.7147 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0319 | 15.913 | 20.9793 | 4.1857 | 31.037 | 103.3954 | 76.8268 | 102.3688 | 69.4953
2012-10-31 03:08 | 25.6676 | 124.379 | 97.818 | 123.3258 | 90.4827 | 60.7152 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3964 | 22.2215 | 31.0311 | 15.9129 | 20.9872 | 4.1857 | 31.0361 | 103.3918 | 76.8308 | 102.3386 | 69.4955
2012-10-31 03:09 | 25.6669 | 124.4163 | 97.8248 | 123.3479 | 90.4782 | 60.7141 | 0.01436 | 0.35021 | 0.005029 | 24.3878 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0343 | 15.9129 | 21.0106 | 4.1856 | 31.0393 | 103.4057 | 76.8142 | 102.3373 | 69.4676
2012-10-31 03:09 | 25.6557 | 124.3747 | 97.8628 | 123.3519 | 90.4822 | 60.7176 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0348 | 15.9128 | 20.9954 | 4.1859 | 31.0399 | 103.3793 | 76.8674 | 102.3565 | 69.4868
2012-10-31 03:09 | 25.6564 | 124.383 | 97.7916 | 123.3716 | 90.4715 | 60.7089 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0385 | 15.9129 | 20.968 | 4.1853 | 31.0435 | 103.415 | 76.8236 | 102.4036 | 69.5035
2012-10-31 03:09 | 25.6594 | 124.3746 | 97.8136 | 123.3404 | 90.4632 | 60.7228 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0391 | 15.9128 | 20.967 | 4.1862 | 31.0441 | 103.4076 | 76.8466 | 102.3734 | 69.4962
2012-10-31 03:09 | 25.6639 | 124.3715 | 97.7991 | 123.3829 | 90.445 | 60.7216 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0369 | 15.9127 | 21.0116 | 4.1861 | 31.0419 | 103.3599 | 76.7875 | 102.3713 | 69.4334
2012-10-31 03:09 | 25.6587 | 124.3853 | 97.862 | 123.3777 | 90.5041 | 60.7187 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0344 | 15.9129 | 21.0104 | 4.1859 | 31.0394 | 103.3749 | 76.8516 | 102.3673 | 69.4937
2012-10-31 03:09 | 25.6624 | 124.37 | 97.8619 | 123.3624 | 90.5154 | 60.7176 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0332 | 15.9129 | 21.0222 | 4.1859 | 31.0382 | 103.3478 | 76.8397 | 102.3402 | 69.4932
2012-10-31 03:09 | 25.6557 | 124.3709 | 97.8628 | 123.3595 | 90.573 | 60.7164 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0364 | 15.9128 | 20.9914 | 4.1858 | 31.0415 | 103.3795 | 76.8714 | 102.3681 | 69.5816
2012-10-31 03:09 | 25.6602 | 124.3944 | 97.8938 | 123.3868 | 90.5662 | 60.7199 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0352 | 15.9128 | 21.0039 | 4.186 | 31.0402 | 103.3905 | 76.8899 | 102.3829 | 69.5623
2012-10-31 03:09 | 25.6587 | 124.3967 | 97.8885 | 123.3891 | 90.523 | 60.7135 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0375 | 15.9129 | 21.0024 | 4.1856 | 31.0425 | 103.3943 | 76.8861 | 102.3867 | 69.5206
2012-10-31 03:09 | 25.6602 | 124.3868 | 97.8786 | 123.421 | 90.5359 | 60.7158 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3962 | 22.2185 | 31.0224 | 15.9131 | 20.9838 | 4.1857 | 31.0274 | 103.403 | 76.8948 | 102.4372 | 69.5521
2012-10-31 03:09 | 25.6662 | 124.3623 | 97.8771 | 123.4118 | 90.6138 | 60.7262 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3963 | 22.2192 | 31.0243 | 15.913 | 21.03 | 4.1865 | 31.0294 | 103.3323 | 76.8471 | 102.3818 | 69.5838
2012-10-31 03:09 | 25.6684 | 124.4178 | 97.9095 | 123.4406 | 90.6085 | 60.7152 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3964 | 22.2209 | 31.0292 | 15.9131 | 21.0201 | 4.1857 | 31.0342 | 103.3977 | 76.8894 | 102.4205 | 69.5884
2012-10-31 03:09 | 25.6662 | 124.3852 | 97.8922 | 123.408 | 90.6328 | 60.7222 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0318 | 15.9129 | 21.042 | 4.1862 | 31.0368 | 103.3432 | 76.8502 | 102.366 | 69.5908
2012-10-31 03:10 | 25.6706 | 124.4048 | 97.976 | 123.4238 | 90.6182 | 60.7268 | 0.014341 | 0.35011 | 0.005021 | 24.4131 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0338 | 15.9129 | 21.0545 | 4.1865 | 31.0388 | 103.3503 | 76.9215 | 102.3693 | 69.5637
2012-10-31 03:10 | 25.6691 | 124.3995 | 97.9367 | 123.4451 | 90.647 | 60.717 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0343 | 15.9131 | 21.0289 | 4.1858 | 31.0393 | 103.3706 | 76.9078 | 102.4162 | 69.6181
2012-10-31 03:10 | 25.6744 | 124.4276 | 97.9647 | 123.4542 | 90.6069 | 60.7239 | 0.014351 | 0.35014 | 0.005025 | 24.3981 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0361 | 15.913 | 21.0101 | 4.1863 | 31.0411 | 103.4175 | 76.9546 | 102.4441 | 69.5968
2012-10-31 03:10 | 25.6639 | 124.3753 | 97.9126 | 123.4171 | 90.6115 | 60.7332 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3966 | 22.224 | 31.038 | 15.9129 | 21.0076 | 4.1869 | 31.043 | 103.3677 | 76.905 | 102.4095 | 69.6039
2012-10-31 03:10 | 25.6691 | 124.4375 | 97.9216 | 123.4451 | 90.5524 | 60.7193 | 0.014351 | 0.35028 | 0.005027 | 24.4081 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0366 | 15.913 | 21.0249 | 4.186 | 31.0416 | 103.4126 | 76.8967 | 102.4202 | 69.5275
2012-10-31 03:10 | 25.6662 | 124.3928 | 97.8846 | 123.4612 | 90.5987 | 60.7193 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0366 | 15.9129 | 21.022 | 4.186 | 31.0416 | 103.3708 | 76.8626 | 102.4392 | 69.5767
2012-10-31 03:10 | 25.6744 | 124.4276 | 97.9458 | 123.4466 | 90.5842 | 60.7193 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0358 | 15.9131 | 21.0181 | 4.186 | 31.0408 | 103.4095 | 76.9277 | 102.4285 | 69.5661
2012-10-31 03:10 | 25.6639 | 124.4057 | 97.8937 | 123.4285 | 90.5661 | 60.6979 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0362 | 15.913 | 21.0116 | 4.1845 | 31.0412 | 103.3941 | 76.8821 | 102.4169 | 69.5545
2012-10-31 03:10 | 25.6706 | 124.4238 | 97.9193 | 123.4352 | 90.6523 | 60.7274 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0366 | 15.9131 | 21.0103 | 4.1865 | 31.0417 | 103.4135 | 76.909 | 102.4249 | 69.642
2012-10-31 03:10 | 25.6729 | 124.4603 | 97.948 | 123.4451 | 90.5902 | 60.7245 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3966 | 22.224 | 31.0378 | 15.913 | 20.9885 | 4.1863 | 31.0428 | 103.4718 | 76.9595 | 102.4566 | 69.6017
2012-10-31 03:10 | 25.6751 | 124.4625 | 97.9313 | 123.4891 | 90.5924 | 60.721 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0393 | 15.9129 | 20.9746 | 4.1861 | 31.0444 | 103.4879 | 76.9567 | 102.5145 | 69.6178
2012-10-31 03:10 | 25.6766 | 124.4602 | 97.9517 | 123.445 | 90.6015 | 60.7233 | 0.014363 | 0.35025 | 0.005031 | 24.3857 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0391 | 15.9131 | 20.9601 | 4.1863 | 31.0442 | 103.5001 | 76.9916 | 102.4849 | 69.6414
2012-10-31 03:10 | 25.6766 | 124.4678 | 97.9291 | 123.4678 | 90.5788 | 60.7118 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.3966 | 22.224 | 31.038 | 15.9129 | 20.9521 | 4.1855 | 31.043 | 103.5157 | 76.977 | 102.5157 | 69.6267
2012-10-31 03:10 | 25.6759 | 124.4823 | 97.9624 | 123.4443 | 90.597 | 60.7135 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0373 | 15.913 | 20.9714 | 4.1856 | 31.0423 | 103.5109 | 76.991 | 102.4729 | 69.6256
2012-10-31 03:10 | 25.6721 | 124.4785 | 97.9246 | 123.4481 | 90.6387 | 60.7135 | 0.014357 | 0.3503 | 0.005029 | 24.399 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0356 | 15.913 | 20.9797 | 4.1856 | 31.0406 | 103.4988 | 76.9449 | 102.4684 | 69.659
2012-10-31 03:10 | 25.6676 | 124.4664 | 97.9163 | 123.4626 | 90.6228 | 60.7135 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0359 | 15.9129 | 20.9752 | 4.1856 | 31.0409 | 103.4912 | 76.9411 | 102.4874 | 69.6476
2012-10-31 03:10 | 25.6706 | 124.4922 | 97.9193 | 123.4884 | 90.5993 | 60.7268 | 0.01436 | 0.35024 | 0.005029 | 24.3898 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0364 | 15.9129 | 20.9822 | 4.1865 | 31.0414 | 103.51 | 76.9371 | 102.5062 | 69.6171
2012-10-31 03:10 | 25.6721 | 124.509 | 97.9359 | 123.4747 | 90.6197 | 60.7141 | 0.014335 | 0.35015 | 0.005019 | 24.4263 | 1.3965 | 22.223 | 31.0353 | 15.9129 | 20.9596 | 4.1856 | 31.0403 | 103.5494 | 76.9763 | 102.5151 | 69.6601
2012-10-31 03:10 | 25.6691 | 124.4869 | 97.9669 | 123.4527 | 90.6167 | 60.7147 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3965 | 22.2235 | 31.0361 | 15.9132 | 20.9646 | 4.1857 | 31.0411 | 103.5223 | 77.0023 | 102.4881 | 69.6521
2012-10-31 03:10 | 25.6676 | 124.4892 | 97.9427 | 123.4322 | 90.5963 | 60.7199 | 0.014348 | 0.35027 | 0.005026 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0342 | 15.913 | 20.9631 | 4.186 | 31.0392 | 103.5261 | 76.9796 | 102.4691 | 69.6332
2012-10-31 03:10 | 25.6714 | 124.4892 | 97.9465 | 123.4512 | 90.6001 | 60.71 | 0.014354 | 0.35027 | 0.005028 | 24.402 | 1.3965 | 22.2228 | 31.034 | 15.9132 | 20.9388 | 4.1853 | 31.039 | 103.5504 | 77.0077 | 102.5124 | 69.6613
2012-10-31 03:10 | 25.6684 | 124.5205 | 97.9095 | 123.4786 | 90.5933 | 60.7083 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0358 | 15.913 | 20.9559 | 4.1852 | 31.0408 | 103.5646 | 76.9536 | 102.5227 | 69.6374
2012-10-31 03:10 | 25.6684 | 124.5015 | 97.9246 | 123.4482 | 90.6085 | 60.7089 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0369 | 15.913 | 20.9358 | 4.1853 | 31.0419 | 103.5657 | 76.9888 | 102.5124 | 69.6727
2012-10-31 03:10 | 25.6654 | 124.4452 | 97.9443 | 123.449 | 90.6092 | 60.7106 | 0.014332 | 0.35022 | 0.005019 | 24.4365 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0367 | 15.9131 | 20.9128 | 4.1854 | 31.0417 | 103.5324 | 77.0315 | 102.5362 | 69.6964
2012-10-31 03:10 | 25.6714 | 124.5197 | 97.9087 | 123.4664 | 90.6001 | 60.7239 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0358 | 15.9131 | 20.9228 | 4.1863 | 31.0409 | 103.5969 | 76.9859 | 102.5436 | 69.6773
2012-10-31 03:11 | 25.6781 | 124.4769 | 97.9343 | 123.4693 | 90.6144 | 60.7164 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0362 | 15.913 | 20.9536 | 4.1858 | 31.0412 | 103.5233 | 76.9807 | 102.5157 | 69.6608
2012-10-31 03:11 | 25.6654 | 124.5023 | 97.9292 | 123.4528 | 90.6092 | 60.7066 | 0.014329 | 0.35022 | 0.005018 | 24.4416 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0373 | 15.9128 | 20.9409 | 4.1851 | 31.0423 | 103.5614 | 76.9883 | 102.5119 | 69.6683
2012-10-31 03:11 | 25.6729 | 124.4983 | 97.9027 | 123.4869 | 90.5827 | 60.717 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0367 | 15.913 | 20.9403 | 4.1858 | 31.0417 | 103.558 | 76.9624 | 102.5466 | 69.6424
2012-10-31 03:11 | 25.6759 | 124.5128 | 97.9699 | 123.5089 | 90.5516 | 60.7158 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0355 | 15.9131 | 20.9473 | 4.1857 | 31.0405 | 103.5655 | 77.0226 | 102.5616 | 69.6043
2012-10-31 03:11 | 25.6714 | 124.5197 | 97.9239 | 123.455 | 90.6115 | 60.7181 | 0.014332 | 0.35024 | 0.00502 | 24.4375 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0332 | 15.913 | 20.9388 | 4.1859 | 31.0383 | 103.5809 | 76.9851 | 102.5162 | 69.6727
2012-10-31 03:11 | 25.6744 | 124.477 | 97.9042 | 123.4846 | 90.6145 | 60.7216 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0331 | 15.913 | 20.9338 | 4.1861 | 31.0381 | 103.5432 | 76.9704 | 102.5508 | 69.6807
2012-10-31 03:11 | 25.6751 | 124.5082 | 97.9351 | 123.4777 | 90.5546 | 60.7239 | 0.014354 | 0.3503 | 0.005028 | 24.4041 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0347 | 15.9129 | 20.9546 | 4.1863 | 31.0397 | 103.5536 | 76.9805 | 102.5231 | 69.6
2012-10-31 03:11 | 25.6729 | 124.506 | 97.9367 | 123.4755 | 90.6205 | 60.721 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0345 | 15.9132 | 20.9082 | 4.1861 | 31.0396 | 103.5978 | 77.0285 | 102.5673 | 69.7123
2012-10-31 03:11 | 25.6789 | 124.5081 | 97.9692 | 123.5195 | 90.5962 | 60.7274 | 0.014332 | 0.35019 | 0.005019 | 24.4345 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0345 | 15.9131 | 20.9584 | 4.1865 | 31.0395 | 103.5497 | 77.0108 | 102.5611 | 69.6378
2012-10-31 03:11 | 25.6766 | 124.5287 | 97.9102 | 123.5058 | 90.6469 | 60.7291 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0343 | 15.9132 | 20.9842 | 4.1867 | 31.0393 | 103.5445 | 76.926 | 102.5216 | 69.6627
2012-10-31 03:11 | 25.6744 | 124.5036 | 97.9458 | 123.4694 | 90.6561 | 60.7123 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0338 | 15.9131 | 20.986 | 4.1855 | 31.0388 | 103.5176 | 76.9598 | 102.4834 | 69.6701
2012-10-31 03:11 | 25.6774 | 124.5105 | 97.911 | 123.5104 | 90.6061 | 60.7222 | 0.014348 | 0.35027 | 0.005026 | 24.4123 | 1.3965 | 22.223 | 31.0349 | 15.9131 | 20.989 | 4.1862 | 31.04 | 103.5215 | 76.922 | 102.5214 | 69.6171
2012-10-31 03:11 | 25.6856 | 124.5072 | 97.9645 | 123.5186 | 90.6332 | 60.7222 | 0.014341 | 0.35027 | 0.005023 | 24.4242 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0369 | 15.9132 | 20.9611 | 4.1862 | 31.0419 | 103.5461 | 77.0034 | 102.5575 | 69.6721
2012-10-31 03:11 | 25.6856 | 124.4958 | 97.9683 | 123.4844 | 90.6787 | 60.7199 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0372 | 15.9131 | 20.949 | 4.186 | 31.0422 | 103.5468 | 77.0193 | 102.5354 | 69.7297
2012-10-31 03:11 | 25.6804 | 124.5211 | 97.9518 | 123.502 | 90.6924 | 60.7274 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0381 | 15.9132 | 20.9759 | 4.1865 | 31.0431 | 103.5452 | 76.9759 | 102.5261 | 69.7165
2012-10-31 03:11 | 25.6781 | 124.572 | 97.9948 | 123.4883 | 90.6712 | 60.7141 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3965 | 22.2236 | 31.0363 | 15.9132 | 20.9696 | 4.1856 | 31.0414 | 103.6024 | 77.0252 | 102.5187 | 69.7016
2012-10-31 03:11 | 25.6834 | 124.505 | 97.9888 | 123.5012 | 90.703 | 60.7187 | 0.01436 | 0.35024 | 0.005029 | 24.3898 | 1.3966 | 22.224 | 31.0374 | 15.9133 | 21.007 | 4.1859 | 31.0425 | 103.498 | 76.9818 | 102.4942 | 69.696
2012-10-31 03:11 | 25.6804 | 124.5553 | 98.0236 | 123.4982 | 90.6432 | 60.7123 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0376 | 15.9129 | 20.9478 | 4.1855 | 31.0427 | 103.6075 | 77.0758 | 102.5504 | 69.6954
2012-10-31 03:11 | 25.6826 | 124.4738 | 97.9691 | 123.4928 | 90.6719 | 60.7187 | 0.014354 | 0.35025 | 0.005028 | 24.401 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0372 | 15.9131 | 20.942 | 4.1859 | 31.0423 | 103.5318 | 77.0271 | 102.5508 | 69.7299
2012-10-31 03:11 | 25.6804 | 124.5401 | 98.0123 | 123.5058 | 90.6697 | 60.7245 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.3965 | 22.223 | 31.0351 | 15.9131 | 20.9237 | 4.1863 | 31.0401 | 103.6164 | 77.0886 | 102.5821 | 69.746
2012-10-31 03:11 | 25.6879 | 124.5628 | 97.9555 | 123.5209 | 90.6847 | 60.7176 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3965 | 22.2231 | 31.035 | 15.9132 | 20.9433 | 4.1859 | 31.04 | 103.6195 | 77.0122 | 102.5776 | 69.7414
2012-10-31 03:11 | 25.6804 | 124.5325 | 97.9896 | 123.4906 | 90.6583 | 60.7204 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0374 | 15.9131 | 20.9237 | 4.1861 | 31.0425 | 103.6088 | 77.0659 | 102.5669 | 69.7346
2012-10-31 03:11 | 25.6893 | 124.549 | 97.9909 | 123.5109 | 90.671 | 60.721 | 0.014354 | 0.35025 | 0.005028 | 24.401 | 1.3966 | 22.2241 | 31.038 | 15.9131 | 20.9648 | 4.1861 | 31.043 | 103.5842 | 77.0261 | 102.5461 | 69.7062
2012-10-31 03:11 | 25.6856 | 124.5453 | 98.0099 | 123.5224 | 90.6938 | 60.7233 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0386 | 15.9131 | 20.957 | 4.1863 | 31.0436 | 103.5883 | 77.0529 | 102.5654 | 69.7368
2012-10-31 03:11 | 25.6766 | 124.5439 | 97.9631 | 123.4792 | 90.6469 | 60.7193 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3966 | 22.224 | 31.0377 | 15.9131 | 20.9601 | 4.186 | 31.0427 | 103.5838 | 77.003 | 102.5191 | 69.6868
2012-10-31 03:12 | 25.6736 | 124.5371 | 98.0206 | 123.48 | 90.6439 | 60.7176 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0378 | 15.9129 | 20.9611 | 4.1859 | 31.0428 | 103.576 | 77.0595 | 102.5189 | 69.6828
2012-10-31 03:12 | 25.6721 | 124.5698 | 98.004 | 123.5127 | 90.6122 | 60.7366 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3966 | 22.224 | 31.0381 | 15.9128 | 20.9275 | 4.1872 | 31.0432 | 103.6423 | 77.0765 | 102.5852 | 69.6847
2012-10-31 03:12 | 25.6781 | 124.5644 | 98.0137 | 123.5225 | 90.5917 | 60.7193 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0374 | 15.9131 | 20.9776 | 4.186 | 31.0425 | 103.5868 | 77.0361 | 102.5449 | 69.6141
2012-10-31 03:12 | 25.6706 | 124.5493 | 97.9949 | 123.5303 | 90.6561 | 60.7187 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0395 | 15.9129 | 20.922 | 4.1859 | 31.0446 | 103.6273 | 77.0729 | 102.6083 | 69.7341
2012-10-31 03:12 | 25.6729 | 124.5706 | 97.9783 | 123.5668 | 90.6243 | 60.7147 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0388 | 15.9129 | 20.9524 | 4.1857 | 31.0439 | 103.6182 | 77.0259 | 102.6144 | 69.6719
2012-10-31 03:12 | 25.6841 | 124.6274 | 98.0046 | 123.5476 | 90.5939 | 60.7245 | 0.014338 | 0.35014 | 0.00502 | 24.4202 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0374 | 15.9129 | 20.9114 | 4.1863 | 31.0424 | 103.716 | 77.0932 | 102.6362 | 69.6825
2012-10-31 03:12 | 25.6736 | 124.5675 | 97.9828 | 123.5066 | 90.5947 | 60.7228 | 0.014332 | 0.35015 | 0.005018 | 24.4314 | 1.3966 | 22.2239 | 31.038 | 15.9128 | 20.9009 | 4.1862 | 31.043 | 103.6666 | 77.0819 | 102.6057 | 69.6938
2012-10-31 03:12 | 25.6834 | 124.5583 | 98.0039 | 123.5354 | 90.6007 | 60.7222 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0386 | 15.9129 | 20.9468 | 4.1862 | 31.0436 | 103.6115 | 77.0571 | 102.5886 | 69.6539
2012-10-31 03:12 | 25.6849 | 124.5522 | 97.9827 | 123.5217 | 90.6287 | 60.7181 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0395 | 15.913 | 20.9483 | 4.1859 | 31.0446 | 103.6039 | 77.0344 | 102.5734 | 69.6804
2012-10-31 03:12 | 25.6849 | 124.5218 | 97.9865 | 123.5293 | 90.6287 | 60.7077 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0365 | 15.913 | 20.9001 | 4.1852 | 31.0415 | 103.6217 | 77.0864 | 102.6292 | 69.7286
2012-10-31 03:12 | 25.6879 | 124.5742 | 97.9819 | 123.5704 | 90.6469 | 60.7181 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0368 | 15.9131 | 20.9433 | 4.1859 | 31.0418 | 103.6309 | 77.0386 | 102.6271 | 69.7036
2012-10-31 03:12 | 25.6886 | 124.5673 | 98.0167 | 123.5406 | 90.7006 | 60.7129 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0387 | 15.913 | 20.9319 | 4.1855 | 31.0437 | 103.6354 | 77.0848 | 102.6087 | 69.7687
2012-10-31 03:12 | 25.6953 | 124.5398 | 98.0234 | 123.5397 | 90.6959 | 60.721 | 0.014345 | 0.35024 | 0.005024 | 24.4153 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0398 | 15.9129 | 20.9587 | 4.1861 | 31.0449 | 103.5811 | 77.0647 | 102.581 | 69.7372
2012-10-31 03:12 | 25.6976 | 124.5877 | 98.0484 | 123.5535 | 90.7967 | 60.7181 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3967 | 22.225 | 31.041 | 15.9129 | 20.9771 | 4.1859 | 31.0461 | 103.6106 | 77.0713 | 102.5764 | 69.8196
2012-10-31 03:12 | 25.6886 | 124.5635 | 98.0356 | 123.5521 | 90.7498 | 60.7106 | 0.014357 | 0.35028 | 0.005029 | 24.3979 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0394 | 15.9129 | 20.948 | 4.1854 | 31.0444 | 103.6155 | 77.0876 | 102.6041 | 69.8018
2012-10-31 03:12 | 25.6938 | 124.5459 | 98.0294 | 123.5154 | 90.7171 | 60.7239 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3966 | 22.2248 | 31.04 | 15.9132 | 20.9572 | 4.1863 | 31.045 | 103.5887 | 77.0722 | 102.5582 | 69.7599
2012-10-31 03:12 | 25.6946 | 124.5162 | 98.0378 | 123.5238 | 90.6952 | 60.7256 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0398 | 15.913 | 20.966 | 4.1864 | 31.0448 | 103.5502 | 77.0718 | 102.5578 | 69.7292
2012-10-31 03:12 | 25.6968 | 124.5831 | 98.0173 | 123.5146 | 90.6369 | 60.7245 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3966 | 22.2244 | 31.039 | 15.913 | 20.9361 | 4.1863 | 31.044 | 103.647 | 77.0812 | 102.5785 | 69.7008
2012-10-31 03:12 | 25.7028 | 124.5435 | 98.0422 | 123.5701 | 90.6239 | 60.7314 | 0.014341 | 0.35025 | 0.005023 | 24.4231 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0394 | 15.9129 | 21.0023 | 4.1868 | 31.0444 | 103.5412 | 77.0399 | 102.5678 | 69.6216
2012-10-31 03:12 | 25.7013 | 124.5534 | 98.0407 | 123.5686 | 90.6376 | 60.7216 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3966 | 22.2248 | 31.04 | 15.9131 | 20.9527 | 4.1861 | 31.045 | 103.6007 | 77.088 | 102.6159 | 69.6849
2012-10-31 03:12 | 25.6976 | 124.5535 | 98.0143 | 123.5344 | 90.649 | 60.7158 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.3966 | 22.225 | 31.0404 | 15.9132 | 20.969 | 4.1857 | 31.0454 | 103.5845 | 77.0453 | 102.5654 | 69.68
2012-10-31 03:12 | 25.7051 | 124.5876 | 97.9613 | 123.5229 | 90.6641 | 60.7245 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3966 | 22.2245 | 31.0393 | 15.913 | 20.9765 | 4.1863 | 31.0443 | 103.6111 | 76.9848 | 102.5464 | 69.6876
2012-10-31 03:13 | 25.7096 | 124.5769 | 97.9772 | 123.5616 | 90.6572 | 60.7147 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0384 | 15.9129 | 20.9851 | 4.1857 | 31.0434 | 103.5918 | 76.9921 | 102.5765 | 69.6721
2012-10-31 03:13 | 25.7028 | 124.5206 | 97.9931 | 123.5396 | 90.5634 | 60.7204 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0358 | 15.9131 | 20.9582 | 4.1861 | 31.0408 | 103.5624 | 77.0349 | 102.5814 | 69.6052
2012-10-31 03:13 | 25.6976 | 124.5801 | 97.9614 | 123.5344 | 90.6414 | 60.7262 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3966 | 22.224 | 31.0378 | 15.9131 | 20.9409 | 4.1865 | 31.0429 | 103.6392 | 77.0205 | 102.5935 | 69.7005
2012-10-31 03:13 | 25.7028 | 124.5739 | 97.9742 | 123.5701 | 90.6694 | 60.7147 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3966 | 22.224 | 31.0377 | 15.9131 | 20.9943 | 4.1857 | 31.0427 | 103.5796 | 76.9799 | 102.5758 | 69.6751
2012-10-31 03:13 | 25.7021 | 124.5466 | 97.9735 | 123.5465 | 90.6838 | 60.7222 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.223 | 31.0351 | 15.913 | 20.9976 | 4.1862 | 31.0401 | 103.549 | 76.9759 | 102.5489 | 69.6862
2012-10-31 03:13 | 25.7051 | 124.5153 | 98.0332 | 123.58 | 90.6792 | 60.7181 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3964 | 22.2219 | 31.0314 | 15.9133 | 20.9685 | 4.1859 | 31.0364 | 103.5468 | 77.0647 | 102.6115 | 69.7107
2012-10-31 03:13 | 25.7081 | 124.5868 | 98.0059 | 123.5792 | 90.6595 | 60.7141 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0328 | 15.9131 | 20.9595 | 4.1856 | 31.0378 | 103.6273 | 77.0464 | 102.6197 | 69.7
2012-10-31 03:13 | 25.7051 | 124.5648 | 98.0407 | 123.5343 | 90.6527 | 60.7158 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.222 | 31.0322 | 15.9131 | 20.9203 | 4.1857 | 31.0373 | 103.6445 | 77.1204 | 102.614 | 69.7324
2012-10-31 03:13 | 25.7043 | 124.5564 | 98.0248 | 123.5716 | 90.6595 | 60.721 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.913 | 20.9557 | 4.1861 | 31.038 | 103.6007 | 77.0691 | 102.6159 | 69.7038
2012-10-31 03:13 | 25.7058 | 124.5997 | 98.0036 | 123.5274 | 90.7329 | 60.7199 | 0.014357 | 0.35024 | 0.005028 | 24.3949 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0342 | 15.913 | 20.9732 | 4.186 | 31.0392 | 103.6265 | 77.0304 | 102.5542 | 69.7597
2012-10-31 03:13 | 25.7125 | 124.5988 | 98.0481 | 123.5645 | 90.7396 | 60.717 | 0.014341 | 0.35028 | 0.005023 | 24.4251 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0362 | 15.9131 | 20.996 | 4.1858 | 31.0413 | 103.6028 | 77.0521 | 102.5685 | 69.7436
2012-10-31 03:13 | 25.7073 | 124.5708 | 98.0505 | 123.5403 | 90.7306 | 60.7187 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3966 | 22.2237 | 31.037 | 15.9131 | 20.9747 | 4.1859 | 31.042 | 103.5961 | 77.0758 | 102.5656 | 69.7559
2012-10-31 03:13 | 25.7148 | 124.5745 | 98.0731 | 123.5745 | 90.7079 | 60.7123 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0387 | 15.913 | 20.9983 | 4.1855 | 31.0438 | 103.5762 | 77.0748 | 102.5762 | 69.7096
2012-10-31 03:13 | 25.7133 | 124.5768 | 98.0565 | 123.5806 | 90.8048 | 60.717 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3966 | 22.2247 | 31.04 | 15.913 | 21.0088 | 4.1858 | 31.0451 | 103.568 | 77.0477 | 102.5718 | 69.796
2012-10-31 03:13 | 25.711 | 124.6049 | 98.024 | 123.5592 | 90.7684 | 60.7233 | 0.01436 | 0.35024 | 0.005029 | 24.3898 | 1.3966 | 22.2249 | 31.0402 | 15.9131 | 21.0105 | 4.1863 | 31.0452 | 103.5944 | 77.0135 | 102.5487 | 69.7579
2012-10-31 03:13 | 25.7215 | 124.5812 | 98.0949 | 123.5926 | 90.7562 | 60.721 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3966 | 22.2251 | 31.0407 | 15.9131 | 20.9608 | 4.1861 | 31.0457 | 103.6204 | 77.1341 | 102.6318 | 69.7954
2012-10-31 03:13 | 25.711 | 124.5935 | 98.0655 | 123.5783 | 90.6586 | 60.7164 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0391 | 15.913 | 20.9865 | 4.1858 | 31.0441 | 103.607 | 77.079 | 102.5918 | 69.6721
2012-10-31 03:13 | 25.7125 | 124.5988 | 98.0746 | 123.5569 | 90.6109 | 60.7147 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3966 | 22.2248 | 31.0403 | 15.9129 | 20.9317 | 4.1857 | 31.0453 | 103.6671 | 77.1429 | 102.6252 | 69.6792
2012-10-31 03:13 | 25.7125 | 124.5798 | 98.0481 | 123.5912 | 90.6639 | 60.717 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3966 | 22.2244 | 31.0385 | 15.9132 | 20.9719 | 4.1858 | 31.0435 | 103.6079 | 77.0762 | 102.6193 | 69.692
2012-10-31 03:13 | 25.7133 | 124.5844 | 98.0792 | 123.5577 | 90.6647 | 60.7187 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0385 | 15.9132 | 21.0008 | 4.1859 | 31.0435 | 103.5836 | 77.0784 | 102.5569 | 69.6639
2012-10-31 03:13 | 25.711 | 124.5631 | 98.0996 | 123.6125 | 90.6662 | 60.7274 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0384 | 15.9131 | 20.9744 | 4.1865 | 31.0434 | 103.5887 | 77.1252 | 102.6381 | 69.6918
2012-10-31 03:13 | 25.7073 | 124.5404 | 98.0316 | 123.5974 | 90.6436 | 60.7199 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3966 | 22.2243 | 31.0382 | 15.9133 | 20.9908 | 4.186 | 31.0432 | 103.5496 | 77.0408 | 102.6066 | 69.6528
2012-10-31 03:13 | 25.7118 | 124.6019 | 98.1079 | 123.5943 | 90.6594 | 60.7181 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0369 | 15.9131 | 20.9953 | 4.1859 | 31.0419 | 103.6066 | 77.1126 | 102.599 | 69.6641
2012-10-31 03:13 | 25.717 | 124.5767 | 98.0715 | 123.5767 | 90.6722 | 60.7158 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0365 | 15.9132 | 20.9925 | 4.1857 | 31.0415 | 103.5842 | 77.079 | 102.5842 | 69.6797
2012-10-31 03:13 | 25.7133 | 124.5311 | 98.0073 | 123.5996 | 90.6496 | 60.7147 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3965 | 22.2236 | 31.0364 | 15.9132 | 20.9968 | 4.1857 | 31.0414 | 103.5343 | 77.0105 | 102.6028 | 69.6528
2012-10-31 03:14 | 25.7058 | 124.5997 | 98.0679 | 123.5997 | 90.6496 | 60.7095 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0375 | 15.9131 | 21.0013 | 4.1853 | 31.0425 | 103.5984 | 77.0666 | 102.5984 | 69.6483
2012-10-31 03:14 | 25.7051 | 124.5686 | 98.0559 | 123.5762 | 90.6717 | 60.7123 | 0.014338 | 0.35019 | 0.005021 | 24.4243 | 1.3966 | 22.2233 | 31.0362 | 15.9129 | 21.0087 | 4.1855 | 31.0412 | 103.5599 | 77.0472 | 102.5675 | 69.663
2012-10-31 03:14 | 25.714 | 124.5432 | 98.0837 | 123.5851 | 90.6351 | 60.7181 | 0.014329 | 0.35015 | 0.005017 | 24.4365 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0367 | 15.9131 | 20.9694 | 4.1859 | 31.0417 | 103.5738 | 77.1143 | 102.6157 | 69.6657
2012-10-31 03:14 | 25.7133 | 124.5844 | 98.0338 | 123.5615 | 90.6079 | 60.717 | 0.014332 | 0.35019 | 0.005019 | 24.4345 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0368 | 15.9129 | 20.9807 | 4.1858 | 31.0418 | 103.6037 | 77.0531 | 102.5808 | 69.6272
2012-10-31 03:14 | 25.7103 | 124.5738 | 98.0308 | 123.5776 | 90.5784 | 60.7123 | 0.014367 | 0.35011 | 0.00503 | 24.3689 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0359 | 15.9131 | 20.9817 | 4.1855 | 31.0409 | 103.5921 | 77.0491 | 102.5959 | 69.5967
2012-10-31 03:14 | 25.7155 | 124.5828 | 98.0095 | 123.5942 | 90.6253 | 60.7176 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0335 | 15.913 | 20.9388 | 4.1859 | 31.0386 | 103.644 | 77.0707 | 102.6554 | 69.6865
2012-10-31 03:14 | 25.714 | 124.5775 | 98.0534 | 123.6193 | 90.673 | 60.7141 | 0.014335 | 0.35014 | 0.005019 | 24.4253 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0332 | 15.913 | 20.9493 | 4.1856 | 31.0382 | 103.6282 | 77.1041 | 102.67 | 69.7237
2012-10-31 03:14 | 25.7096 | 124.5541 | 98.049 | 123.6263 | 90.7405 | 60.71 | 0.014357 | 0.35018 | 0.005028 | 24.3909 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0328 | 15.913 | 20.969 | 4.1853 | 31.0378 | 103.5851 | 77.08 | 102.6573 | 69.7715
2012-10-31 03:14 | 25.711 | 124.5669 | 98.0277 | 123.5707 | 90.7192 | 60.717 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.9129 | 20.9503 | 4.1858 | 31.0394 | 103.6166 | 77.0774 | 102.6204 | 69.7689
2012-10-31 03:14 | 25.7073 | 124.5784 | 98.0278 | 123.605 | 90.6398 | 60.7135 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0336 | 15.913 | 20.9707 | 4.1856 | 31.0387 | 103.6077 | 77.0571 | 102.6343 | 69.6691
2012-10-31 03:14 | 25.7028 | 124.6309 | 98.0006 | 123.6005 | 90.6391 | 60.7129 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0345 | 15.9132 | 20.9863 | 4.1855 | 31.0395 | 103.6446 | 77.0143 | 102.6142 | 69.6528
2012-10-31 03:14 | 25.6998 | 124.647 | 98.0014 | 123.6051 | 90.6701 | 60.7164 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3965 | 22.2221 | 31.033 | 15.9128 | 20.9873 | 4.1858 | 31.038 | 103.6597 | 77.0141 | 102.6178 | 69.6828
2012-10-31 03:14 | 25.7096 | 124.6187 | 98.0339 | 123.5883 | 90.6459 | 60.7164 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.9449 | 4.1858 | 31.0397 | 103.6738 | 77.089 | 102.6434 | 69.701
2012-10-31 03:14 | 25.6976 | 124.5801 | 98.0408 | 123.5991 | 90.6869 | 60.7152 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3966 | 22.2232 | 31.036 | 15.9128 | 20.953 | 4.1857 | 31.0411 | 103.6271 | 77.0878 | 102.6461 | 69.7339
2012-10-31 03:14 | 25.7021 | 124.5694 | 98.0529 | 123.6492 | 90.6497 | 60.7176 | 0.014338 | 0.35014 | 0.00502 | 24.4202 | 1.3966 | 22.2233 | 31.0361 | 15.913 | 20.9535 | 4.1859 | 31.0412 | 103.6159 | 77.0994 | 102.6957 | 69.6962
2012-10-31 03:14 | 25.7058 | 124.5807 | 98.0717 | 123.6073 | 90.6572 | 60.7228 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0333 | 15.913 | 20.9491 | 4.1862 | 31.0384 | 103.6316 | 77.1226 | 102.6582 | 69.7081
2012-10-31 03:14 | 25.7118 | 124.5943 | 98.0437 | 123.5981 | 90.6632 | 60.7291 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0336 | 15.9132 | 20.9511 | 4.1867 | 31.0386 | 103.6432 | 77.0926 | 102.647 | 69.7121
2012-10-31 03:14 | 25.7036 | 124.5823 | 98.0392 | 123.6545 | 90.6588 | 60.7222 | 0.01436 | 0.35025 | 0.00503 | 24.3908 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0336 | 15.913 | 20.9429 | 4.1862 | 31.0386 | 103.6394 | 77.0963 | 102.7116 | 69.7159
2012-10-31 03:15 | 25.7043 | 124.602 | 98.0551 | 123.621 | 90.6633 | 60.7048 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0341 | 15.913 | 20.9597 | 4.185 | 31.0391 | 103.6423 | 77.0954 | 102.6613 | 69.7036
2012-10-31 03:15 | 25.714 | 124.6003 | 98.0194 | 123.6459 | 90.7373 | 60.7251 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0335 | 15.913 | 20.9453 | 4.1864 | 31.0385 | 103.655 | 77.0741 | 102.7006 | 69.792
2012-10-31 03:15 | 25.7073 | 124.5784 | 98.0203 | 123.6202 | 90.6966 | 60.7129 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0334 | 15.913 | 20.9346 | 4.1855 | 31.0384 | 103.6438 | 77.0857 | 102.6856 | 69.762
2012-10-31 03:15 | 25.7073 | 124.5822 | 98.0203 | 123.5898 | 90.7306 | 60.7199 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0319 | 15.913 | 20.9466 | 4.186 | 31.0369 | 103.6356 | 77.0737 | 102.6432 | 69.784
2012-10-31 03:15 | 25.7103 | 124.6004 | 98.0573 | 123.6004 | 90.7034 | 60.7077 | 0.014357 | 0.35024 | 0.005028 | 24.3949 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0349 | 15.913 | 20.9456 | 4.1852 | 31.0399 | 103.6548 | 77.1117 | 102.6548 | 69.7578
2012-10-31 03:15 | 25.7051 | 124.5534 | 98.0748 | 123.5914 | 90.7663 | 60.7112 | 0.014341 | 0.35022 | 0.005023 | 24.4212 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0349 | 15.9128 | 20.9404 | 4.1854 | 31.0399 | 103.613 | 77.1344 | 102.651 | 69.8259
2012-10-31 03:15 | 25.7096 | 124.5579 | 98.1171 | 123.6187 | 90.7481 | 60.7054 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0345 | 15.913 | 20.977 | 4.185 | 31.0395 | 103.5809 | 77.1401 | 102.6417 | 69.7711
2012-10-31 03:15 | 25.7118 | 124.5981 | 98.0966 | 123.6247 | 90.7086 | 60.7199 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3964 | 22.2218 | 31.0315 | 15.9132 | 20.9672 | 4.186 | 31.0365 | 103.6309 | 77.1294 | 102.6575 | 69.7414
2012-10-31 03:15 | 25.7051 | 124.58 | 98.0748 | 123.6104 | 90.6717 | 60.7193 | 0.01436 | 0.35017 | 0.005028 | 24.3848 | 1.3964 | 22.2216 | 31.0312 | 15.913 | 20.9404 | 4.186 | 31.0362 | 103.6396 | 77.1344 | 102.67 | 69.7313
2012-10-31 03:15 | 25.7088 | 124.5304 | 98.0822 | 123.6369 | 90.6867 | 60.7135 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.913 | 20.9722 | 4.1856 | 31.0379 | 103.5582 | 77.11 | 102.6647 | 69.7145
2012-10-31 03:15 | 25.7081 | 124.5792 | 98.0702 | 123.6248 | 90.739 | 60.7089 | 0.01436 | 0.35021 | 0.005029 | 24.3878 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0323 | 15.9131 | 20.9314 | 4.1853 | 31.0373 | 103.6478 | 77.1388 | 102.6934 | 69.8076
2012-10-31 03:15 | 25.7081 | 124.5982 | 98.0778 | 123.6248 | 90.686 | 60.7123 | 0.01436 | 0.35022 | 0.005029 | 24.3889 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0347 | 15.913 | 20.9434 | 4.1855 | 31.0398 | 103.6548 | 77.1344 | 102.6814 | 69.7426
2012-10-31 03:15 | 25.7013 | 124.5724 | 98.0483 | 123.637 | 90.7701 | 60.6973 | 0.014354 | 0.35022 | 0.005027 | 24.3991 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0352 | 15.9129 | 20.9326 | 4.1845 | 31.0403 | 103.6398 | 77.1157 | 102.7044 | 69.8375
2012-10-31 03:15 | 25.7148 | 124.5707 | 98.0542 | 123.6391 | 90.7646 | 60.7123 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0319 | 15.9129 | 20.934 | 4.1855 | 31.0369 | 103.6367 | 77.1202 | 102.7051 | 69.8306
2012-10-31 03:15 | 25.7036 | 124.5899 | 98.0657 | 123.6203 | 90.708 | 60.7089 | 0.01436 | 0.35022 | 0.005029 | 24.3889 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0335 | 15.913 | 20.9269 | 4.1853 | 31.0385 | 103.663 | 77.1388 | 102.6934 | 69.7811
2012-10-31 03:15 | 25.7081 | 124.5564 | 98.0513 | 123.5982 | 90.7731 | 60.7129 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.222 | 31.0326 | 15.9129 | 20.9153 | 4.1855 | 31.0376 | 103.6411 | 77.136 | 102.6829 | 69.8578
2012-10-31 03:15 | 25.7051 | 124.6066 | 98.0483 | 123.6294 | 90.7019 | 60.7147 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0346 | 15.9128 | 20.9444 | 4.1857 | 31.0396 | 103.6622 | 77.1039 | 102.685 | 69.7575
2012-10-31 03:15 | 25.7088 | 124.5875 | 98.0785 | 123.6331 | 90.6867 | 60.7089 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0365 | 15.9129 | 20.908 | 4.1853 | 31.0415 | 103.6795 | 77.1705 | 102.7251 | 69.7787
2012-10-31 03:15 | 25.7163 | 124.5874 | 98.0444 | 123.6064 | 90.7018 | 60.7193 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0386 | 15.9128 | 20.9155 | 4.186 | 31.0436 | 103.6719 | 77.1289 | 102.6909 | 69.7863
2012-10-31 03:15 | 25.7088 | 124.5837 | 98.0482 | 123.6749 | 90.7019 | 60.7164 | 0.014354 | 0.35028 | 0.005028 | 24.403 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0372 | 15.9129 | 20.8839 | 4.1858 | 31.0422 | 103.6998 | 77.1643 | 102.791 | 69.818
2012-10-31 03:15 | 25.7148 | 124.6201 | 98.0618 | 123.6771 | 90.7192 | 60.7268 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0375 | 15.9128 | 20.922 | 4.1865 | 31.0425 | 103.6981 | 77.1398 | 102.7551 | 69.7972
2012-10-31 03:15 | 25.7058 | 124.5807 | 97.9998 | 123.6225 | 90.7556 | 60.71 | 0.014357 | 0.35014 | 0.005027 | 24.3879 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0352 | 15.9131 | 20.9451 | 4.1853 | 31.0403 | 103.6356 | 77.0547 | 102.6774 | 69.8105
2012-10-31 03:15 | 25.7103 | 124.5738 | 98.0611 | 123.6536 | 90.7299 | 60.7251 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0337 | 15.913 | 20.9456 | 4.1864 | 31.0387 | 103.6282 | 77.1155 | 102.708 | 69.7843
2012-10-31 03:15 | 25.7036 | 124.5595 | 98.0657 | 123.6165 | 90.7497 | 60.7118 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3965 | 22.2228 | 31.034 | 15.9133 | 20.9269 | 4.1855 | 31.0391 | 103.6326 | 77.1388 | 102.6896 | 69.8228
2012-10-31 03:15 | 25.7096 | 124.5274 | 98.0944 | 123.6339 | 90.7897 | 60.7147 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0338 | 15.9132 | 20.9208 | 4.1857 | 31.0388 | 103.6066 | 77.1736 | 102.7131 | 69.8689
2012-10-31 03:16 | 25.7096 | 124.5921 | 98.1284 | 123.6491 | 90.7292 | 60.7077 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0337 | 15.9132 | 20.9248 | 4.1852 | 31.0387 | 103.6673 | 77.2036 | 102.7243 | 69.8044
2012-10-31 03:16 | 25.7073 | 124.5936 | 98.0959 | 123.6506 | 90.7041 | 60.7233 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0339 | 15.9131 | 20.9466 | 4.1863 | 31.0389 | 103.647 | 77.1493 | 102.704 | 69.7575
2012-10-31 03:16 | 25.7103 | 124.6042 | 98.0875 | 123.6612 | 90.7412 | 60.7152 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0354 | 15.9132 | 20.9657 | 4.1857 | 31.0404 | 103.6385 | 77.1218 | 102.6955 | 69.7755
2012-10-31 03:16 | 25.7103 | 124.5586 | 98.0762 | 123.6308 | 90.7223 | 60.7245 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0356 | 15.913 | 20.9175 | 4.1863 | 31.0406 | 103.6411 | 77.1587 | 102.7133 | 69.8048
2012-10-31 03:16 | 25.7125 | 124.5988 | 98.1124 | 123.633 | 90.6904 | 60.7199 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0339 | 15.9131 | 20.9076 | 4.186 | 31.0389 | 103.6912 | 77.2048 | 102.7254 | 69.7828
2012-10-31 03:16 | 25.7163 | 124.6102 | 98.0822 | 123.671 | 90.7131 | 60.7222 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0353 | 15.913 | 20.9797 | 4.1862 | 31.0403 | 103.6305 | 77.1025 | 102.6913 | 69.7334
2012-10-31 03:16 | 25.7088 | 124.5913 | 98.0785 | 123.6027 | 90.7624 | 60.7314 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.9131 | 20.9602 | 4.1868 | 31.0379 | 103.6311 | 77.1183 | 102.6425 | 69.8022
2012-10-31 03:16 | 25.7103 | 124.6156 | 98.0611 | 123.6308 | 90.7601 | 60.717 | 0.014341 | 0.35025 | 0.005023 | 24.4231 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.913 | 20.9737 | 4.1858 | 31.0378 | 103.6419 | 77.0874 | 102.6571 | 69.7864
2012-10-31 03:16 | 25.7125 | 124.6597 | 98.0859 | 123.6406 | 90.7093 | 60.7066 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0355 | 15.9129 | 20.9438 | 4.1851 | 31.0405 | 103.7159 | 77.1421 | 102.6968 | 69.7655
2012-10-31 03:16 | 25.7066 | 124.6043 | 98.1065 | 123.6575 | 90.6921 | 60.7141 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0367 | 15.9129 | 20.9379 | 4.1856 | 31.0417 | 103.6664 | 77.1686 | 102.7196 | 69.7542
2012-10-31 03:16 | 25.711 | 124.6011 | 98.0769 | 123.6467 | 90.7608 | 60.7123 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0379 | 15.9128 | 20.9302 | 4.1855 | 31.0429 | 103.6709 | 77.1467 | 102.7165 | 69.8306
2012-10-31 03:16 | 25.7088 | 124.6179 | 98.1427 | 123.6787 | 90.7511 | 60.7089 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3966 | 22.2241 | 31.0386 | 15.9128 | 20.9401 | 4.1853 | 31.0436 | 103.6778 | 77.2026 | 102.7386 | 69.811
2012-10-31 03:16 | 25.714 | 124.6383 | 98.1026 | 123.6915 | 90.7638 | 60.7089 | 0.014338 | 0.35027 | 0.005022 | 24.4293 | 1.3967 | 22.2254 | 31.042 | 15.913 | 20.9654 | 4.1853 | 31.047 | 103.6729 | 77.1372 | 102.7261 | 69.7984
2012-10-31 03:16 | 25.7058 | 124.6263 | 98.0981 | 123.6681 | 90.7254 | 60.717 | 0.014348 | 0.35015 | 0.005024 | 24.4042 | 1.3967 | 22.2248 | 31.0407 | 15.9127 | 20.905 | 4.1858 | 31.0457 | 103.7213 | 77.1931 | 102.7631 | 69.8204
2012-10-31 03:16 | 25.7081 | 124.6248 | 98.1004 | 123.6552 | 90.7617 | 60.7152 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3967 | 22.2248 | 31.0409 | 15.9126 | 20.9434 | 4.1857 | 31.0459 | 103.6814 | 77.157 | 102.7118 | 69.8183
2012-10-31 03:16 | 25.6991 | 124.6424 | 98.099 | 123.707 | 90.7489 | 60.7176 | 0.014338 | 0.35009 | 0.00502 | 24.4172 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0383 | 15.9127 | 20.9063 | 4.1859 | 31.0433 | 103.7361 | 77.1927 | 102.8007 | 69.8426
2012-10-31 03:16 | 25.7013 | 124.637 | 98.0861 | 123.6826 | 90.6981 | 60.7118 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3966 | 22.2238 | 31.038 | 15.9127 | 20.8844 | 4.1855 | 31.043 | 103.7526 | 77.2017 | 102.7982 | 69.8137
2012-10-31 03:16 | 25.6968 | 124.6554 | 98.0816 | 123.6629 | 90.6899 | 60.706 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0368 | 15.9127 | 20.8839 | 4.1851 | 31.0419 | 103.7715 | 77.1977 | 102.779 | 69.806
2012-10-31 03:16 | 25.6998 | 124.666 | 98.0884 | 123.6697 | 90.6701 | 60.7066 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0337 | 15.9129 | 20.899 | 4.1851 | 31.0388 | 103.767 | 77.1894 | 102.7707 | 69.7711
2012-10-31 03:16 | 25.6976 | 124.6409 | 98.0899 | 123.6637 | 90.7058 | 60.7048 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0342 | 15.9128 | 20.9289 | 4.185 | 31.0392 | 103.712 | 77.161 | 102.7348 | 69.7769
2012-10-31 03:16 | 25.6916 | 124.6578 | 98.0575 | 123.6463 | 90.7225 | 60.7187 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0348 | 15.9127 | 20.8827 | 4.1859 | 31.0398 | 103.7751 | 77.1748 | 102.7636 | 69.8398
2012-10-31 03:16 | 25.6961 | 124.6204 | 98.0582 | 123.6584 | 90.7422 | 60.7256 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3964 | 22.2201 | 31.0272 | 15.9128 | 20.8912 | 4.1864 | 31.0323 | 103.7292 | 77.167 | 102.7672 | 69.851
2012-10-31 03:16 | 25.6991 | 124.6767 | 98.0612 | 123.6538 | 90.6997 | 60.721 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3963 | 22.2197 | 31.0259 | 15.913 | 20.8902 | 4.1861 | 31.0309 | 103.7865 | 77.171 | 102.7636 | 69.8095
2012-10-31 03:16 | 25.6849 | 124.6511 | 98.081 | 123.6624 | 90.712 | 60.7129 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3964 | 22.2204 | 31.0283 | 15.9128 | 20.8479 | 4.1855 | 31.0333 | 103.8032 | 77.2331 | 102.8145 | 69.8641
2012-10-31 03:16 | 25.6901 | 124.6373 | 98.0598 | 123.641 | 90.6226 | 60.7158 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2216 | 31.0314 | 15.9129 | 20.8852 | 4.1857 | 31.0364 | 103.7521 | 77.1746 | 102.7558 | 69.7374
2012-10-31 03:16 | 25.6908 | 124.695 | 98.0831 | 123.6873 | 90.699 | 60.7106 | 0.014329 | 0.35017 | 0.005018 | 24.4376 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0324 | 15.9127 | 20.8096 | 4.1854 | 31.0374 | 103.8854 | 77.2735 | 102.8777 | 69.8894
2012-10-31 03:16 | 25.6923 | 124.6927 | 98.062 | 123.6394 | 90.7081 | 60.7233 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0345 | 15.9129 | 20.8433 | 4.1863 | 31.0396 | 103.8494 | 77.2187 | 102.7961 | 69.8648
2012-10-31 03:17 | 25.6961 | 124.6889 | 98.0658 | 123.6204 | 90.6892 | 60.7118 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0329 | 15.9129 | 20.9073 | 4.1855 | 31.0379 | 103.7816 | 77.1585 | 102.7131 | 69.7819
2012-10-31 03:17 | 25.6923 | 124.6242 | 98.0317 | 123.6584 | 90.7043 | 60.7164 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3964 | 22.2216 | 31.031 | 15.913 | 20.8634 | 4.1858 | 31.0361 | 103.7608 | 77.1683 | 102.795 | 69.8409
2012-10-31 03:17 | 25.6931 | 124.6479 | 98.0665 | 123.6668 | 90.7316 | 60.7176 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0342 | 15.9128 | 20.8802 | 4.1859 | 31.0393 | 103.7677 | 77.1863 | 102.7866 | 69.8514
2012-10-31 03:17 | 25.6908 | 124.6037 | 98.0605 | 123.6303 | 90.6839 | 60.7164 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0345 | 15.9128 | 20.9221 | 4.1858 | 31.0396 | 103.6816 | 77.1384 | 102.7082 | 69.7618
2012-10-31 03:17 | 25.6953 | 124.6158 | 98.0498 | 123.6462 | 90.6732 | 60.7152 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0335 | 15.9127 | 20.9025 | 4.1857 | 31.0385 | 103.7133 | 77.1473 | 102.7437 | 69.7707
2012-10-31 03:17 | 25.6961 | 124.6014 | 98.0809 | 123.6546 | 90.7573 | 60.7152 | 0.014348 | 0.35028 | 0.005026 | 24.4132 | 1.3965 | 22.222 | 31.0328 | 15.9127 | 20.8872 | 4.1857 | 31.0378 | 103.7142 | 77.1937 | 102.7674 | 69.8701
2012-10-31 03:17 | 25.6901 | 124.6449 | 98.0862 | 123.6258 | 90.7362 | 60.7135 | 0.01436 | 0.35014 | 0.005028 | 24.3828 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0337 | 15.9128 | 20.9334 | 4.1856 | 31.0388 | 103.7115 | 77.1528 | 102.6924 | 69.8028
2012-10-31 03:17 | 25.6953 | 124.612 | 98.0801 | 123.65 | 90.7641 | 60.7193 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0339 | 15.9129 | 20.8945 | 4.186 | 31.0389 | 103.7175 | 77.1856 | 102.7555 | 69.8696
2012-10-31 03:17 | 25.6826 | 124.6183 | 98.0787 | 123.6829 | 90.7059 | 60.7216 | 0.014357 | 0.35014 | 0.005027 | 24.3879 | 1.3965 | 22.223 | 31.0351 | 15.9129 | 20.8978 | 4.1861 | 31.0402 | 103.7205 | 77.1809 | 102.7851 | 69.8081
2012-10-31 03:17 | 25.6871 | 124.5962 | 98.0984 | 123.657 | 90.7256 | 60.7031 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0342 | 15.9129 | 20.9184 | 4.1849 | 31.0392 | 103.6778 | 77.18 | 102.7386 | 69.8072
2012-10-31 03:17 | 25.6953 | 124.6425 | 98.0839 | 123.6652 | 90.7186 | 60.7095 | 0.014367 | 0.35019 | 0.005031 | 24.375 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0348 | 15.9129 | 20.9105 | 4.1853 | 31.0398 | 103.732 | 77.1734 | 102.7547 | 69.8081
2012-10-31 03:17 | 25.6886 | 124.651 | 98.0658 | 123.6661 | 90.7082 | 60.7204 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2229 | 31.035 | 15.9129 | 20.9038 | 4.1861 | 31.04 | 103.7472 | 77.162 | 102.7623 | 69.8044
2012-10-31 03:17 | 25.6886 | 124.6548 | 98.0923 | 123.6851 | 90.693 | 60.717 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3966 | 22.223 | 31.0357 | 15.9127 | 20.9038 | 4.1858 | 31.0407 | 103.751 | 77.1885 | 102.7813 | 69.7892
2012-10-31 03:17 | 25.6901 | 124.6296 | 98.0484 | 123.6752 | 90.6945 | 60.7164 | 0.014357 | 0.35014 | 0.005027 | 24.3879 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0344 | 15.9131 | 20.9294 | 4.1858 | 31.0394 | 103.7002 | 77.119 | 102.7458 | 69.7651
2012-10-31 03:17 | 25.7006 | 124.6858 | 98.074 | 123.6743 | 90.7164 | 60.7187 | 0.014345 | 0.35012 | 0.005023 | 24.4073 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0309 | 15.9129 | 20.8998 | 4.1859 | 31.0359 | 103.786 | 77.1742 | 102.7745 | 69.8166
2012-10-31 03:17 | 25.6923 | 124.6509 | 98.0809 | 123.6812 | 90.7421 | 60.7228 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0345 | 15.9128 | 20.9075 | 4.1862 | 31.0395 | 103.7434 | 77.1734 | 102.7737 | 69.8346
2012-10-31 03:17 | 25.6976 | 124.6371 | 98.0635 | 123.6675 | 90.7437 | 60.7135 | 0.01436 | 0.35018 | 0.005029 | 24.3858 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0357 | 15.9129 | 20.9088 | 4.1856 | 31.0407 | 103.7283 | 77.1547 | 102.7587 | 69.8349
2012-10-31 03:17 | 25.6901 | 124.6296 | 98.0976 | 123.7018 | 90.7399 | 60.7233 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0371 | 15.9129 | 20.8852 | 4.1863 | 31.0422 | 103.7444 | 77.2124 | 102.8166 | 69.8547
2012-10-31 03:17 | 25.6886 | 124.6396 | 98.1301 | 123.6547 | 90.7233 | 60.7031 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3966 | 22.2231 | 31.0359 | 15.9128 | 20.8757 | 4.1849 | 31.0409 | 103.7639 | 77.2544 | 102.779 | 69.8476
2012-10-31 03:17 | 25.6961 | 124.628 | 98.0582 | 123.6774 | 90.7535 | 60.7135 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3966 | 22.223 | 31.0356 | 15.9128 | 20.9555 | 4.1856 | 31.0406 | 103.6725 | 77.1027 | 102.7219 | 69.798
2012-10-31 03:17 | 25.6908 | 124.6265 | 98.1021 | 123.6493 | 90.7596 | 60.7187 | 0.014332 | 0.35014 | 0.005018 | 24.4304 | 1.3966 | 22.2238 | 31.0373 | 15.9131 | 20.8819 | 4.1859 | 31.0423 | 103.7446 | 77.2202 | 102.7674 | 69.8777
2012-10-31 03:17 | 25.6901 | 124.6411 | 98.0824 | 123.6448 | 90.721 | 60.7135 | 0.014332 | 0.35018 | 0.005019 | 24.4334 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0365 | 15.9129 | 20.9013 | 4.1856 | 31.0415 | 103.7398 | 77.1811 | 102.7435 | 69.8197
2012-10-31 03:17 | 25.6953 | 124.6196 | 98.1103 | 123.6462 | 90.73 | 60.7216 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0359 | 15.9129 | 20.9226 | 4.1861 | 31.0409 | 103.697 | 77.1877 | 102.7236 | 69.8074
2012-10-31 03:17 | 25.6916 | 124.6311 | 98.0953 | 123.6805 | 90.7377 | 60.7054 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0337 | 15.9129 | 20.8747 | 4.185 | 31.0387 | 103.7564 | 77.2206 | 102.8058 | 69.863
2012-10-31 03:17 | 25.6961 | 124.6014 | 98.0809 | 123.6774 | 90.7497 | 60.7019 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0307 | 15.9129 | 20.9153 | 4.1848 | 31.0357 | 103.6861 | 77.1656 | 102.7621 | 69.8344
2012-10-31 03:17 | 25.6976 | 124.6333 | 98.1126 | 123.6865 | 90.702 | 60.7152 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0327 | 15.9131 | 20.9168 | 4.1857 | 31.0377 | 103.7165 | 77.1958 | 102.7697 | 69.7852
2012-10-31 03:18 | 25.6953 | 124.6006 | 98.0423 | 123.669 | 90.6808 | 60.7193 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0341 | 15.9128 | 20.9226 | 4.186 | 31.0391 | 103.678 | 77.1197 | 102.7464 | 69.7582
2012-10-31 03:18 | 25.6983 | 124.615 | 98.0642 | 123.7062 | 90.6951 | 60.7106 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0341 | 15.9128 | 20.9216 | 4.1854 | 31.0391 | 103.6934 | 77.1426 | 102.7846 | 69.7735
2012-10-31 03:18 | 25.7006 | 124.6478 | 98.0589 | 123.6819 | 90.7239 | 60.7135 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0358 | 15.913 | 20.9359 | 4.1856 | 31.0408 | 103.7119 | 77.123 | 102.746 | 69.788
2012-10-31 03:18 | 25.6983 | 124.5998 | 98.0831 | 123.6682 | 90.7141 | 60.7037 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3965 | 22.2233 | 31.0358 | 15.9131 | 20.9537 | 4.1849 | 31.0408 | 103.6461 | 77.1294 | 102.7145 | 69.7604
2012-10-31 03:18 | 25.7006 | 124.6211 | 98.1043 | 123.6553 | 90.7997 | 60.7066 | 0.014338 | 0.35017 | 0.005021 | 24.4222 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0348 | 15.9128 | 20.8917 | 4.1851 | 31.0398 | 103.7294 | 77.2126 | 102.7636 | 69.908
2012-10-31 03:18 | 25.6946 | 124.6227 | 98.1059 | 123.6417 | 90.7672 | 60.71 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3965 | 22.2226 | 31.034 | 15.913 | 20.966 | 4.1853 | 31.039 | 103.6567 | 77.1399 | 102.6757 | 69.8012
2012-10-31 03:18 | 25.6976 | 124.6486 | 98.1164 | 123.6409 | 90.7323 | 60.7123 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0344 | 15.9129 | 20.9369 | 4.1855 | 31.0394 | 103.7117 | 77.1795 | 102.704 | 69.7954
2012-10-31 03:18 | 25.7021 | 124.6493 | 98.1134 | 123.6758 | 90.7633 | 60.7066 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0326 | 15.9132 | 20.9213 | 4.1851 | 31.0376 | 103.728 | 77.1921 | 102.7545 | 69.842
2012-10-31 03:18 | 25.6976 | 124.6219 | 98.1315 | 123.6865 | 90.7967 | 60.71 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.913 | 20.9851 | 4.1853 | 31.0394 | 103.6368 | 77.1464 | 102.7014 | 69.8116
2012-10-31 03:18 | 25.6976 | 124.6219 | 98.1164 | 123.6561 | 90.755 | 60.7176 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.9249 | 4.1859 | 31.0396 | 103.697 | 77.1915 | 102.7312 | 69.8301
2012-10-31 03:18 | 25.7028 | 124.6461 | 98.1178 | 123.6917 | 90.7754 | 60.7193 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0345 | 15.913 | 20.9261 | 4.186 | 31.0395 | 103.72 | 77.1917 | 102.7656 | 69.8493
2012-10-31 03:18 | 25.6998 | 124.6546 | 98.1186 | 123.6887 | 90.761 | 60.7181 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3965 | 22.223 | 31.0351 | 15.913 | 20.9953 | 4.1859 | 31.0401 | 103.6593 | 77.1233 | 102.6934 | 69.7657
2012-10-31 03:18 | 25.6998 | 124.6203 | 98.1186 | 123.7001 | 90.6701 | 60.717 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.3965 | 22.222 | 31.0324 | 15.9129 | 20.9472 | 4.1858 | 31.0375 | 103.6731 | 77.1714 | 102.7529 | 69.7229
2012-10-31 03:18 | 25.711 | 124.6543 | 98.1298 | 123.6733 | 90.6889 | 60.7118 | 0.014367 | 0.35019 | 0.005031 | 24.375 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0319 | 15.913 | 21.0065 | 4.1855 | 31.037 | 103.6478 | 77.1233 | 102.6668 | 69.6824
2012-10-31 03:18 | 25.7058 | 124.6225 | 98.0679 | 123.6681 | 90.6799 | 60.7222 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0331 | 15.9129 | 20.9411 | 4.1862 | 31.0381 | 103.6814 | 77.1268 | 102.727 | 69.7388
2012-10-31 03:18 | 25.7096 | 124.6187 | 98.1209 | 123.6871 | 90.7254 | 60.7176 | 0.014341 | 0.35011 | 0.005021 | 24.4131 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.9248 | 4.1859 | 31.0397 | 103.6939 | 77.1961 | 102.7623 | 69.8006
2012-10-31 03:18 | 25.7081 | 124.5944 | 98.0626 | 123.6666 | 90.7277 | 60.7164 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0348 | 15.9131 | 20.9715 | 4.1858 | 31.0398 | 103.6229 | 77.0911 | 102.6951 | 69.7562
2012-10-31 03:18 | 25.7028 | 124.65 | 98.1065 | 123.6537 | 90.711 | 60.7118 | 0.014363 | 0.35011 | 0.005029 | 24.3757 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.9129 | 20.9381 | 4.1855 | 31.0393 | 103.7119 | 77.1684 | 102.7156 | 69.7729
2012-10-31 03:18 | 25.7043 | 124.621 | 98.0853 | 123.659 | 90.7541 | 60.7077 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.222 | 31.0323 | 15.9131 | 20.9436 | 4.1852 | 31.0373 | 103.6774 | 77.1417 | 102.7154 | 69.8105
2012-10-31 03:18 | 25.7125 | 124.6482 | 98.1086 | 123.6862 | 90.8267 | 60.706 | 0.014341 | 0.35022 | 0.005023 | 24.4212 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0333 | 15.913 | 20.9518 | 4.1851 | 31.0384 | 103.6964 | 77.1568 | 102.7344 | 69.8749
2012-10-31 03:18 | 25.7103 | 124.6194 | 98.1102 | 123.6764 | 90.7942 | 60.7095 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0342 | 15.913 | 20.9496 | 4.1853 | 31.0392 | 103.6698 | 77.1606 | 102.7268 | 69.8446
2012-10-31 03:18 | 25.717 | 124.6489 | 98.1131 | 123.6907 | 90.8274 | 60.7083 | 0.014354 | 0.35027 | 0.005028 | 24.402 | 1.3965 | 22.2223 | 31.033 | 15.913 | 20.9322 | 4.1852 | 31.038 | 103.7167 | 77.1809 | 102.7585 | 69.8952
2012-10-31 03:18 | 25.7088 | 124.6521 | 98.1276 | 123.6825 | 90.8079 | 60.7129 | 0.014345 | 0.35024 | 0.005024 | 24.4153 | 1.3964 | 22.2217 | 31.0315 | 15.913 | 20.9521 | 4.1855 | 31.0365 | 103.7 | 77.1755 | 102.7304 | 69.8558
2012-10-31 03:18 | 25.7058 | 124.6339 | 98.1586 | 123.6871 | 90.7784 | 60.7077 | 0.01436 | 0.35022 | 0.005029 | 24.3889 | 1.3964 | 22.2211 | 31.0297 | 15.9131 | 20.9612 | 4.1852 | 31.0348 | 103.6727 | 77.1974 | 102.7259 | 69.8172
2012-10-31 03:18 | 25.7088 | 124.6788 | 98.1238 | 123.6749 | 90.7965 | 60.7152 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3964 | 22.2212 | 31.0304 | 15.9129 | 20.9521 | 4.1857 | 31.0354 | 103.7267 | 77.1717 | 102.7228 | 69.8444
2012-10-31 03:18 | 25.7208 | 124.6147 | 98.1434 | 123.7097 | 90.782 | 60.7112 | 0.014351 | 0.35015 | 0.005025 | 24.3991 | 1.3964 | 22.2208 | 31.029 | 15.913 | 21.0083 | 4.1854 | 31.034 | 103.6064 | 77.1351 | 102.7014 | 69.7737
2012-10-31 03:18 | 25.7163 | 124.6368 | 98.1465 | 123.6482 | 90.7396 | 60.7031 | 0.01436 | 0.35025 | 0.00503 | 24.3908 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0322 | 15.9129 | 20.9958 | 4.1849 | 31.0372 | 103.641 | 77.1507 | 102.6524 | 69.7438
2012-10-31 03:18 | 25.723 | 124.6321 | 98.1683 | 123.7005 | 90.8107 | 60.7002 | 0.014332 | 0.35017 | 0.005019 | 24.4325 | 1.3965 | 22.2227 | 31.034 | 15.9131 | 20.9583 | 4.1847 | 31.039 | 103.6738 | 77.21 | 102.7422 | 69.8524
2012-10-31 03:19 | 25.717 | 124.6603 | 98.1509 | 123.7021 | 90.7971 | 60.7002 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0329 | 15.9131 | 20.9884 | 4.1847 | 31.0379 | 103.6719 | 77.1625 | 102.7137 | 69.8087
2012-10-31 03:19 | 25.7193 | 124.617 | 98.1343 | 123.674 | 90.7616 | 60.6973 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0331 | 15.9129 | 20.9867 | 4.1845 | 31.0381 | 103.6303 | 77.1476 | 102.6873 | 69.7749
2012-10-31 03:19 | 25.7223 | 124.6276 | 98.1449 | 123.7188 | 90.7608 | 60.7158 | 0.014367 | 0.35019 | 0.005031 | 24.375 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0331 | 15.9129 | 20.9857 | 4.1857 | 31.0381 | 103.6419 | 77.1592 | 102.7331 | 69.7751
2012-10-31 03:19 | 25.7118 | 124.6019 | 98.1646 | 123.6855 | 90.7541 | 60.7083 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.913 | 20.9712 | 4.1852 | 31.0379 | 103.6307 | 77.1934 | 102.7143 | 69.7829
2012-10-31 03:19 | 25.7148 | 124.6505 | 98.1714 | 123.6847 | 90.7609 | 60.7176 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3965 | 22.2226 | 31.034 | 15.9129 | 20.9622 | 4.1859 | 31.039 | 103.6883 | 77.2092 | 102.7225 | 69.7987
2012-10-31 03:19 | 25.7223 | 124.6733 | 98.1373 | 123.6542 | 90.8024 | 60.7199 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0347 | 15.9129 | 21.0018 | 4.186 | 31.0397 | 103.6715 | 77.1355 | 102.6524 | 69.8006
2012-10-31 03:19 | 25.7088 | 124.6141 | 98.1768 | 123.7129 | 90.8041 | 60.706 | 0.014345 | 0.35027 | 0.005025 | 24.4174 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0363 | 15.9129 | 20.9642 | 4.1851 | 31.0414 | 103.6499 | 77.2126 | 102.7487 | 69.8399
2012-10-31 03:19 | 25.7155 | 124.6627 | 98.157 | 123.7044 | 90.7805 | 60.7077 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3966 | 22.2232 | 31.036 | 15.9129 | 20.9388 | 4.1852 | 31.041 | 103.7239 | 77.2182 | 102.7656 | 69.8417
2012-10-31 03:19 | 25.7133 | 124.6528 | 98.1321 | 123.7212 | 90.7934 | 60.7095 | 0.014348 | 0.35025 | 0.005025 | 24.4112 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0367 | 15.9131 | 20.9566 | 4.1853 | 31.0417 | 103.6962 | 77.1755 | 102.7646 | 69.8368
2012-10-31 03:19 | 25.711 | 124.6391 | 98.1638 | 123.7189 | 90.8025 | 60.7106 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0345 | 15.913 | 20.9784 | 4.1854 | 31.0395 | 103.6607 | 77.1854 | 102.7405 | 69.8241
2012-10-31 03:19 | 25.7096 | 124.6529 | 98.1398 | 123.6795 | 90.8465 | 60.7048 | 0.014332 | 0.35019 | 0.005019 | 24.4345 | 1.3966 | 22.2239 | 31.0376 | 15.913 | 20.9369 | 4.185 | 31.0426 | 103.716 | 77.2029 | 102.7426 | 69.9096
2012-10-31 03:19 | 25.7215 | 124.6572 | 98.197 | 123.7142 | 90.8395 | 60.7031 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0359 | 15.9128 | 20.9849 | 4.1849 | 31.0409 | 103.6723 | 77.2121 | 102.7293 | 69.8546
2012-10-31 03:19 | 25.7103 | 124.6575 | 98.1556 | 123.6992 | 90.8548 | 60.6979 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.913 | 20.9697 | 4.1845 | 31.0394 | 103.6878 | 77.1859 | 102.7295 | 69.8851
2012-10-31 03:19 | 25.7133 | 124.6605 | 98.1775 | 123.706 | 90.8199 | 60.71 | 0.014363 | 0.35022 | 0.00503 | 24.3838 | 1.3965 | 22.223 | 31.0352 | 15.9129 | 20.9888 | 4.1853 | 31.0402 | 103.6717 | 77.1887 | 102.7172 | 69.8311
2012-10-31 03:19 | 25.7096 | 124.6529 | 98.1662 | 123.7023 | 90.7519 | 60.7014 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2229 | 31.035 | 15.9129 | 20.9208 | 4.1848 | 31.04 | 103.7321 | 77.2454 | 102.7815 | 69.8311
2012-10-31 03:19 | 25.7058 | 124.6453 | 98.1549 | 123.6833 | 90.7519 | 60.721 | 0.014348 | 0.35014 | 0.005024 | 24.4032 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0331 | 15.913 | 20.9532 | 4.1861 | 31.0381 | 103.6921 | 77.2017 | 102.7301 | 69.7987
2012-10-31 03:19 | 25.714 | 124.6383 | 98.1857 | 123.7333 | 90.7373 | 60.7077 | 0.014351 | 0.35027 | 0.005027 | 24.4071 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.9131 | 20.9373 | 4.1852 | 31.0378 | 103.701 | 77.2484 | 102.796 | 69.8
2012-10-31 03:19 | 25.7088 | 124.675 | 98.1352 | 123.6901 | 90.7511 | 60.6967 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.9562 | 4.1844 | 31.0396 | 103.7188 | 77.179 | 102.7339 | 69.7949
2012-10-31 03:19 | 25.7081 | 124.6134 | 98.1194 | 123.678 | 90.7731 | 60.7164 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0335 | 15.913 | 20.9233 | 4.1858 | 31.0385 | 103.6901 | 77.1961 | 102.7547 | 69.8498
2012-10-31 03:19 | 25.7103 | 124.646 | 98.1405 | 123.6802 | 90.7374 | 60.7054 | 0.014348 | 0.35012 | 0.005024 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0318 | 15.9129 | 20.9416 | 4.185 | 31.0368 | 103.7044 | 77.1989 | 102.7386 | 69.7958
2012-10-31 03:19 | 25.7073 | 124.6583 | 98.1639 | 123.7304 | 90.7647 | 60.7164 | 0.014351 | 0.35011 | 0.005024 | 24.3961 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0319 | 15.9128 | 20.9466 | 4.1858 | 31.037 | 103.7117 | 77.2173 | 102.7838 | 69.8181
2012-10-31 03:19 | 25.7066 | 124.6842 | 98.1065 | 123.7297 | 90.764 | 60.6991 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3964 | 22.2211 | 31.03 | 15.913 | 20.9459 | 4.1846 | 31.035 | 103.7383 | 77.1606 | 102.7838 | 69.8181
2012-10-31 03:19 | 25.7073 | 124.6697 | 98.1337 | 123.6962 | 90.7344 | 60.7164 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0304 | 15.9131 | 20.9225 | 4.1858 | 31.0354 | 103.7472 | 77.2112 | 102.7737 | 69.8119
2012-10-31 03:19 | 25.7148 | 124.6658 | 98.1223 | 123.7075 | 90.7344 | 60.71 | 0.014341 | 0.35015 | 0.005022 | 24.4161 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0319 | 15.913 | 20.9662 | 4.1853 | 31.037 | 103.6996 | 77.1561 | 102.7413 | 69.7682
2012-10-31 03:19 | 25.7103 | 124.6803 | 98.1442 | 123.7106 | 90.7261 | 60.7019 | 0.014341 | 0.35024 | 0.005023 | 24.4221 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0325 | 15.913 | 20.9416 | 4.1848 | 31.0375 | 103.7387 | 77.2026 | 102.769 | 69.7845
2012-10-31 03:19 | 25.714 | 124.6726 | 98.1517 | 123.7561 | 90.8093 | 60.7025 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0317 | 15.9131 | 20.9614 | 4.1848 | 31.0367 | 103.7112 | 77.1903 | 102.7947 | 69.8479
2012-10-31 03:19 | 25.7073 | 124.643 | 98.1223 | 123.719 | 90.7571 | 60.695 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0318 | 15.9128 | 20.9265 | 4.1843 | 31.0368 | 103.7165 | 77.1958 | 102.7925 | 69.8306
2012-10-31 03:20 | 25.7066 | 124.669 | 98.1141 | 123.7525 | 90.7375 | 60.7014 | 0.014354 | 0.35018 | 0.005026 | 24.396 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.913 | 20.9218 | 4.1848 | 31.0379 | 103.7472 | 77.1923 | 102.8307 | 69.8157
2012-10-31 03:20 | 25.7021 | 124.6949 | 98.1134 | 123.7214 | 90.7065 | 60.7089 | 0.01436 | 0.35014 | 0.005028 | 24.3828 | 1.3964 | 22.222 | 31.0319 | 15.9132 | 20.9294 | 4.1853 | 31.0369 | 103.7655 | 77.184 | 102.792 | 69.7771
2012-10-31 03:20 | 25.7133 | 124.6757 | 98.1208 | 123.6984 | 90.7594 | 60.7123 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0331 | 15.913 | 20.9647 | 4.1855 | 31.0381 | 103.711 | 77.1561 | 102.7337 | 69.7947
2012-10-31 03:20 | 25.711 | 124.6772 | 98.1412 | 123.7151 | 90.7533 | 60.7054 | 0.014341 | 0.35017 | 0.005022 | 24.4171 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0313 | 15.9128 | 20.9543 | 4.185 | 31.0363 | 103.7229 | 77.1869 | 102.7608 | 69.799
2012-10-31 03:20 | 25.7178 | 124.722 | 98.1064 | 123.7105 | 90.7146 | 60.7014 | 0.014335 | 0.35014 | 0.005019 | 24.4253 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0314 | 15.9128 | 20.933 | 4.1848 | 31.0364 | 103.789 | 77.1734 | 102.7775 | 69.7816
2012-10-31 03:20 | 25.72 | 124.6748 | 98.0859 | 123.7469 | 90.7396 | 60.6944 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.222 | 31.0325 | 15.9129 | 20.9071 | 4.1843 | 31.0375 | 103.7677 | 77.1788 | 102.8398 | 69.8325
2012-10-31 03:20 | 25.72 | 124.671 | 98.0897 | 123.7317 | 90.7093 | 60.6979 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3965 | 22.2222 | 31.033 | 15.913 | 20.9071 | 4.1845 | 31.038 | 103.7639 | 77.1826 | 102.8246 | 69.8022
2012-10-31 03:20 | 25.7118 | 124.6856 | 98.0815 | 123.7045 | 90.6897 | 60.6973 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0304 | 15.9131 | 20.8106 | 4.1845 | 31.0354 | 103.875 | 77.2709 | 102.8939 | 69.8791
2012-10-31 03:20 | 25.7215 | 124.7105 | 98.0987 | 123.7066 | 90.7562 | 60.7008 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3964 | 22.2212 | 31.03 | 15.913 | 20.8765 | 4.1847 | 31.0351 | 103.834 | 77.2222 | 102.8301 | 69.8797
2012-10-31 03:20 | 25.7148 | 124.6734 | 98.0467 | 123.6923 | 90.7344 | 60.6991 | 0.014335 | 0.35018 | 0.00502 | 24.4283 | 1.3964 | 22.2207 | 31.0289 | 15.9129 | 20.8457 | 4.1846 | 31.034 | 103.8277 | 77.201 | 102.8466 | 69.8887
2012-10-31 03:20 | 25.7148 | 124.6543 | 98.0467 | 123.6999 | 90.7457 | 60.6996 | 0.014338 | 0.35014 | 0.00502 | 24.4202 | 1.3964 | 22.2213 | 31.03 | 15.9132 | 20.8176 | 4.1846 | 31.035 | 103.8367 | 77.2291 | 102.8823 | 69.9281
2012-10-31 03:20 | 25.7178 | 124.6916 | 98.0837 | 123.7485 | 90.7525 | 60.6962 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0307 | 15.913 | 20.8527 | 4.1844 | 31.0357 | 103.8389 | 77.231 | 102.8958 | 69.8998
2012-10-31 03:20 | 25.7148 | 124.6467 | 98.0504 | 123.7189 | 90.7987 | 60.6991 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3965 | 22.222 | 31.0326 | 15.9129 | 20.8497 | 4.1846 | 31.0376 | 103.797 | 77.2007 | 102.8692 | 69.949
2012-10-31 03:20 | 25.7313 | 124.7051 | 98.1123 | 123.7164 | 90.7774 | 60.6985 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0321 | 15.913 | 20.8421 | 4.1846 | 31.0371 | 103.863 | 77.2702 | 102.8743 | 69.9353
2012-10-31 03:20 | 25.7245 | 124.7287 | 98.0904 | 123.7248 | 90.7024 | 60.6881 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.223 | 31.0354 | 15.9129 | 20.8353 | 4.1838 | 31.0405 | 103.8934 | 77.2551 | 102.8895 | 69.8671
2012-10-31 03:20 | 25.7335 | 124.7073 | 98.0616 | 123.7072 | 90.666 | 60.6996 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0334 | 15.9129 | 20.8242 | 4.1846 | 31.0384 | 103.8831 | 77.2374 | 102.883 | 69.8418
2012-10-31 03:20 | 25.7357 | 124.6829 | 98.0411 | 123.7056 | 90.706 | 60.7118 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0341 | 15.9129 | 20.8545 | 4.1855 | 31.0392 | 103.8284 | 77.1866 | 102.8511 | 69.8515
2012-10-31 03:20 | 25.732 | 124.6677 | 98.045 | 123.6791 | 90.744 | 60.7066 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0344 | 15.913 | 20.8227 | 4.1851 | 31.0395 | 103.845 | 77.2223 | 102.8564 | 69.9213
2012-10-31 03:20 | 25.7298 | 124.6808 | 98.0806 | 123.7073 | 90.7494 | 60.695 | 0.014341 | 0.35011 | 0.005021 | 24.4131 | 1.3965 | 22.2222 | 31.033 | 15.9129 | 20.8245 | 4.1843 | 31.0381 | 103.8563 | 77.2561 | 102.8828 | 69.9249
2012-10-31 03:20 | 25.7327 | 124.6608 | 98.0683 | 123.6836 | 90.7333 | 60.7043 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0346 | 15.9128 | 20.8355 | 4.185 | 31.0396 | 103.8253 | 77.2328 | 102.8481 | 69.8978
2012-10-31 03:20 | 25.7327 | 124.7445 | 98.0646 | 123.6912 | 90.6803 | 60.6915 | 0.014332 | 0.35017 | 0.005019 | 24.4325 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0344 | 15.9129 | 20.8997 | 4.1841 | 31.0394 | 103.8448 | 77.1649 | 102.7915 | 69.7806
2012-10-31 03:20 | 25.7305 | 124.6777 | 98.1493 | 123.6814 | 90.6743 | 60.7037 | 0.014335 | 0.35012 | 0.005019 | 24.4243 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0342 | 15.9128 | 20.8694 | 4.1849 | 31.0392 | 103.8083 | 77.2799 | 102.812 | 69.8049
2012-10-31 03:20 | 25.732 | 124.6639 | 98.0563 | 123.7057 | 90.6683 | 60.6817 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0349 | 15.9126 | 20.8308 | 4.1834 | 31.0399 | 103.8331 | 77.2255 | 102.8749 | 69.8375
2012-10-31 03:20 | 25.7335 | 124.6883 | 98.0275 | 123.6692 | 90.6698 | 60.7019 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0341 | 15.9128 | 20.8684 | 4.1848 | 31.0391 | 103.8199 | 77.1591 | 102.8008 | 69.8014
2012-10-31 03:20 | 25.7275 | 124.6404 | 98.0896 | 123.705 | 90.6638 | 60.6887 | 0.014335 | 0.35019 | 0.00502 | 24.4294 | 1.3965 | 22.2217 | 31.032 | 15.9128 | 20.8745 | 4.1839 | 31.037 | 103.7659 | 77.2151 | 102.8305 | 69.7893
2012-10-31 03:20 | 25.7387 | 124.7163 | 97.9987 | 123.739 | 90.675 | 60.7048 | 0.01436 | 0.35015 | 0.005028 | 24.3838 | 1.3965 | 22.2224 | 31.034 | 15.9127 | 20.8696 | 4.185 | 31.039 | 103.8467 | 77.1291 | 102.8694 | 69.8054
2012-10-31 03:20 | 25.7372 | 124.73 | 98.0426 | 123.7565 | 90.6508 | 60.7077 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3965 | 22.2216 | 31.0315 | 15.9128 | 20.8681 | 4.1852 | 31.0366 | 103.8619 | 77.1745 | 102.8884 | 69.7827
2012-10-31 03:20 | 25.7305 | 124.6396 | 98.051 | 123.7156 | 90.7311 | 60.6973 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0328 | 15.9127 | 20.8534 | 4.1845 | 31.0378 | 103.7862 | 77.1976 | 102.8622 | 69.8777
2012-10-31 03:21 | 25.7395 | 124.679 | 98.0525 | 123.7208 | 90.6114 | 60.7037 | 0.014341 | 0.35014 | 0.005021 | 24.4151 | 1.3965 | 22.2216 | 31.0315 | 15.9129 | 20.8865 | 4.1849 | 31.0365 | 103.7925 | 77.166 | 102.8343 | 69.7249
2012-10-31 03:21 | 25.7372 | 124.6844 | 98.035 | 123.7185 | 90.6394 | 60.7025 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0307 | 15.9128 | 20.9042 | 4.1848 | 31.0357 | 103.7802 | 77.1308 | 102.8143 | 69.7352
2012-10-31 03:21 | 25.7402 | 124.6912 | 98.038 | 123.7139 | 90.6651 | 60.6985 | 0.014345 | 0.35015 | 0.005023 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2228 | 31.035 | 15.9128 | 20.9113 | 4.1846 | 31.04 | 103.7799 | 77.1267 | 102.8026 | 69.7538
2012-10-31 03:21 | 25.732 | 124.683 | 98.0639 | 123.7057 | 90.6342 | 60.7089 | 0.014338 | 0.35015 | 0.00502 | 24.4212 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0326 | 15.9126 | 20.8629 | 4.1853 | 31.0377 | 103.8201 | 77.201 | 102.8428 | 69.7713
2012-10-31 03:21 | 25.732 | 124.6715 | 98.0298 | 123.6601 | 90.6645 | 60.6939 | 0.014367 | 0.35021 | 0.005031 | 24.3759 | 1.3964 | 22.221 | 31.0297 | 15.9129 | 20.895 | 4.1842 | 31.0348 | 103.7765 | 77.1348 | 102.7651 | 69.7695
2012-10-31 03:21 | 25.7402 | 124.695 | 98.0267 | 123.7025 | 90.65 | 60.7037 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0322 | 15.9127 | 20.9032 | 4.1849 | 31.0372 | 103.7918 | 77.1235 | 102.7993 | 69.7468
2012-10-31 03:21 | 25.7305 | 124.7157 | 98.0435 | 123.7536 | 90.6403 | 60.6996 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3964 | 22.2216 | 31.0311 | 15.9131 | 20.8815 | 4.1846 | 31.0361 | 103.8342 | 77.162 | 102.8721 | 69.7588
2012-10-31 03:21 | 25.7253 | 124.7029 | 98.0798 | 123.7066 | 90.6616 | 60.7037 | 0.014357 | 0.35015 | 0.005027 | 24.3889 | 1.3964 | 22.2203 | 31.0276 | 15.9129 | 20.9204 | 4.1849 | 31.0327 | 103.7825 | 77.1594 | 102.7862 | 69.7412
2012-10-31 03:21 | 25.741 | 124.7072 | 98.0464 | 123.7489 | 90.6318 | 60.6915 | 0.014373 | 0.35024 | 0.005034 | 24.3678 | 1.3964 | 22.2205 | 31.0284 | 15.9128 | 20.888 | 4.1841 | 31.0334 | 103.8192 | 77.1584 | 102.8609 | 69.7438
2012-10-31 03:21 | 25.738 | 124.7232 | 98.0585 | 123.7041 | 90.6402 | 60.6985 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0305 | 15.9129 | 20.8649 | 4.1846 | 31.0356 | 103.8583 | 77.1936 | 102.8392 | 69.7753
2012-10-31 03:21 | 25.7283 | 124.6678 | 98.0299 | 123.7172 | 90.6911 | 60.695 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.2218 | 31.032 | 15.9128 | 20.8833 | 4.1843 | 31.037 | 103.7845 | 77.1466 | 102.8339 | 69.8078
2012-10-31 03:21 | 25.7342 | 124.6852 | 98.0434 | 123.7041 | 90.678 | 60.695 | 0.014329 | 0.35022 | 0.005018 | 24.4416 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0332 | 15.9127 | 20.8611 | 4.1843 | 31.0382 | 103.8241 | 77.1823 | 102.843 | 69.8169
2012-10-31 03:21 | 25.735 | 124.6555 | 98.0215 | 123.7201 | 90.7243 | 60.6979 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0333 | 15.9129 | 20.89 | 4.1845 | 31.0383 | 103.7655 | 77.1315 | 102.8301 | 69.8343
2012-10-31 03:21 | 25.7387 | 124.7087 | 98.0592 | 123.7314 | 90.7772 | 60.7037 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0331 | 15.913 | 20.9579 | 4.1849 | 31.0382 | 103.7508 | 77.1013 | 102.7735 | 69.8193
2012-10-31 03:21 | 25.7298 | 124.677 | 98.0238 | 123.7377 | 90.7418 | 60.6973 | 0.014357 | 0.35015 | 0.005027 | 24.3889 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0327 | 15.9129 | 20.9169 | 4.1845 | 31.0377 | 103.7601 | 77.1069 | 102.8208 | 69.8249
2012-10-31 03:21 | 25.7238 | 124.6748 | 98.0821 | 123.7165 | 90.6979 | 60.6887 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3964 | 22.2211 | 31.0297 | 15.913 | 20.8828 | 4.1839 | 31.0347 | 103.792 | 77.1993 | 102.8337 | 69.8151
2012-10-31 03:21 | 25.726 | 124.7112 | 98.0465 | 123.7301 | 90.7153 | 60.6927 | 0.014329 | 0.35021 | 0.005018 | 24.4406 | 1.3964 | 22.2212 | 31.03 | 15.9131 | 20.9171 | 4.1842 | 31.0351 | 103.7941 | 77.1294 | 102.813 | 69.7982
2012-10-31 03:21 | 25.7268 | 124.6854 | 98.0473 | 123.7271 | 90.7312 | 60.6915 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3964 | 22.2216 | 31.0312 | 15.913 | 20.9059 | 4.1841 | 31.0362 | 103.7795 | 77.1414 | 102.8212 | 69.8253
2012-10-31 03:21 | 25.7238 | 124.6519 | 98.101 | 123.7241 | 90.7509 | 60.6904 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0322 | 15.913 | 20.8908 | 4.184 | 31.0373 | 103.7611 | 77.2102 | 102.8333 | 69.8601
2012-10-31 03:21 | 25.7253 | 124.7143 | 98.095 | 123.699 | 90.7373 | 60.7008 | 0.01436 | 0.35012 | 0.005028 | 24.3818 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0321 | 15.9128 | 20.8803 | 4.1847 | 31.0371 | 103.834 | 77.2147 | 102.8187 | 69.857
2012-10-31 03:21 | 25.7148 | 124.6391 | 98.092 | 123.7113 | 90.7495 | 60.706 | 0.014341 | 0.35012 | 0.005021 | 24.4141 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0323 | 15.9128 | 20.9059 | 4.1851 | 31.0373 | 103.7332 | 77.1861 | 102.8054 | 69.8436
2012-10-31 03:21 | 25.7103 | 124.6651 | 98.0724 | 123.7334 | 90.7299 | 60.6956 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2214 | 31.0313 | 15.9127 | 20.8773 | 4.1844 | 31.0363 | 103.7878 | 77.1951 | 102.8561 | 69.8526
2012-10-31 03:21 | 25.7253 | 124.6763 | 98.0912 | 123.6952 | 90.7297 | 60.6962 | 0.014354 | 0.35014 | 0.005026 | 24.393 | 1.3964 | 22.2211 | 31.0305 | 15.9127 | 20.9004 | 4.1844 | 31.0356 | 103.7759 | 77.1908 | 102.7948 | 69.8293
2012-10-31 03:21 | 25.7185 | 124.6847 | 98.0768 | 123.7036 | 90.6586 | 60.7037 | 0.014367 | 0.35022 | 0.005032 | 24.377 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0313 | 15.9128 | 20.8815 | 4.1849 | 31.0363 | 103.8032 | 77.1953 | 102.8221 | 69.7771
2012-10-31 03:21 | 25.7163 | 124.7319 | 98.0406 | 123.6824 | 90.698 | 60.6956 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0306 | 15.9128 | 20.9355 | 4.1844 | 31.0356 | 103.7964 | 77.1051 | 102.7469 | 69.7625
2012-10-31 03:21 | 25.726 | 124.6846 | 98.0805 | 123.6997 | 90.7039 | 60.6962 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0317 | 15.9129 | 20.9452 | 4.1844 | 31.0367 | 103.7394 | 77.1353 | 102.7545 | 69.7587
2012-10-31 03:22 | 25.7148 | 124.6505 | 98.0882 | 123.6923 | 90.6662 | 60.6962 | 0.014363 | 0.35018 | 0.00503 | 24.3807 | 1.3965 | 22.2225 | 31.034 | 15.9128 | 20.926 | 4.1844 | 31.039 | 103.7245 | 77.1622 | 102.7663 | 69.7402
2012-10-31 03:22 | 25.7193 | 124.6893 | 98.1192 | 123.7196 | 90.6404 | 60.6892 | 0.014338 | 0.35014 | 0.00502 | 24.4202 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0346 | 15.9127 | 20.9466 | 4.1839 | 31.0396 | 103.7427 | 77.1726 | 102.773 | 69.6938
2012-10-31 03:22 | 25.7125 | 124.6597 | 98.0557 | 123.7204 | 90.6488 | 60.6979 | 0.014338 | 0.35027 | 0.005022 | 24.4293 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0331 | 15.913 | 20.9759 | 4.1845 | 31.0381 | 103.6838 | 77.0798 | 102.7445 | 69.6729
2012-10-31 03:22 | 25.7185 | 124.6428 | 98.0806 | 123.734 | 90.6888 | 60.6939 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.913 | 20.9257 | 4.1842 | 31.0379 | 103.7171 | 77.1549 | 102.8083 | 69.7631
2012-10-31 03:22 | 25.717 | 124.6756 | 98.0904 | 123.7021 | 90.6684 | 60.6979 | 0.01436 | 0.35022 | 0.005029 | 24.3889 | 1.3965 | 22.223 | 31.0353 | 15.9129 | 20.9483 | 4.1845 | 31.0403 | 103.7273 | 77.1421 | 102.7538 | 69.7201
2012-10-31 03:22 | 25.7028 | 124.6423 | 98.0573 | 123.6651 | 90.6504 | 60.7008 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0373 | 15.9128 | 20.906 | 4.1847 | 31.0423 | 103.7363 | 77.1513 | 102.7591 | 69.7444
2012-10-31 03:22 | 25.7073 | 124.6583 | 98.0921 | 123.7266 | 90.6701 | 60.6939 | 0.014363 | 0.35021 | 0.00503 | 24.3827 | 1.3966 | 22.224 | 31.038 | 15.9129 | 20.9547 | 4.1842 | 31.043 | 103.7036 | 77.1374 | 102.7719 | 69.7154
2012-10-31 03:22 | 25.7125 | 124.6673 | 98.0935 | 123.709 | 90.698 | 60.7048 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0345 | 15.9128 | 21.004 | 4.185 | 31.0395 | 103.6633 | 77.0895 | 102.705 | 69.694
2012-10-31 03:22 | 25.7163 | 124.6711 | 98.0973 | 123.7052 | 90.6601 | 60.6956 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0338 | 15.9129 | 20.9596 | 4.1844 | 31.0388 | 103.7115 | 77.1377 | 102.7456 | 69.7005
2012-10-31 03:22 | 25.7118 | 124.6628 | 98.1155 | 123.7311 | 90.7086 | 60.6927 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0331 | 15.9128 | 20.9431 | 4.1842 | 31.0381 | 103.7197 | 77.1724 | 102.788 | 69.7655
2012-10-31 03:22 | 25.7058 | 124.729 | 98.1171 | 123.6681 | 90.5853 | 60.6915 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0344 | 15.9131 | 20.925 | 4.1841 | 31.0394 | 103.804 | 77.1921 | 102.7431 | 69.6603
2012-10-31 03:22 | 25.6968 | 124.663 | 98.0929 | 123.6781 | 90.6179 | 60.6956 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0335 | 15.9128 | 20.9723 | 4.1844 | 31.0385 | 103.6907 | 77.1206 | 102.7058 | 69.6456
2012-10-31 03:22 | 25.7006 | 124.6325 | 98.0589 | 123.7237 | 90.6142 | 60.6852 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0353 | 15.9128 | 20.9319 | 4.1836 | 31.0403 | 103.7006 | 77.127 | 102.7918 | 69.6823
2012-10-31 03:22 | 25.6886 | 124.6624 | 98.0545 | 123.7155 | 90.6703 | 60.6944 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0342 | 15.9128 | 20.9319 | 4.1843 | 31.0392 | 103.7305 | 77.1226 | 102.7836 | 69.7384
2012-10-31 03:22 | 25.7096 | 124.672 | 98.083 | 123.7061 | 90.6913 | 60.6881 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0319 | 15.9129 | 20.9409 | 4.1838 | 31.0369 | 103.7311 | 77.1421 | 102.7652 | 69.7504
2012-10-31 03:22 | 25.7036 | 124.7078 | 98.0581 | 123.7495 | 90.7421 | 60.6927 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0348 | 15.9129 | 20.967 | 4.1842 | 31.0399 | 103.7408 | 77.0911 | 102.7825 | 69.7751
2012-10-31 03:22 | 25.7043 | 124.7085 | 98.0324 | 123.7008 | 90.7466 | 60.6921 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3966 | 22.2231 | 31.0358 | 15.9128 | 20.9276 | 4.1841 | 31.0408 | 103.7809 | 77.1048 | 102.7732 | 69.819
2012-10-31 03:22 | 25.6991 | 124.6767 | 98.0952 | 123.7184 | 90.6997 | 60.6979 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0371 | 15.9128 | 20.9625 | 4.1845 | 31.0421 | 103.7142 | 77.1327 | 102.7559 | 69.7372
2012-10-31 03:22 | 25.7028 | 124.6766 | 98.08 | 123.6917 | 90.6391 | 60.6887 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0341 | 15.9129 | 21.0023 | 4.1839 | 31.0391 | 103.6743 | 77.0777 | 102.6894 | 69.6368
2012-10-31 03:22 | 25.6916 | 124.6768 | 98.0688 | 123.7451 | 90.6392 | 60.6921 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0344 | 15.9128 | 20.9269 | 4.1841 | 31.0394 | 103.7499 | 77.1419 | 102.8182 | 69.7123
2012-10-31 03:22 | 25.6916 | 124.6958 | 98.0688 | 123.7261 | 90.6884 | 60.6991 | 0.014341 | 0.35009 | 0.005021 | 24.4121 | 1.3965 | 22.223 | 31.0354 | 15.9129 | 20.9269 | 4.1846 | 31.0405 | 103.7689 | 77.1419 | 102.7992 | 69.7615
2012-10-31 03:22 | 25.6923 | 124.6547 | 98.062 | 123.704 | 90.674 | 60.6979 | 0.014351 | 0.35018 | 0.005025 | 24.4011 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0328 | 15.9129 | 20.9477 | 4.1845 | 31.0378 | 103.707 | 77.1143 | 102.7563 | 69.7263
2012-10-31 03:22 | 25.6849 | 124.6891 | 98.0697 | 123.7004 | 90.7045 | 60.6863 | 0.014341 | 0.35031 | 0.005024 | 24.4272 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0357 | 15.9129 | 20.9242 | 4.1837 | 31.0407 | 103.7649 | 77.1455 | 102.7762 | 69.7803
2012-10-31 03:22 | 25.6864 | 124.6754 | 98.0787 | 123.7285 | 90.6757 | 60.6933 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0347 | 15.9128 | 20.9378 | 4.1842 | 31.0397 | 103.7376 | 77.1409 | 102.7907 | 69.7379
2012-10-31 03:22 | 25.6811 | 124.6967 | 98.0848 | 123.7156 | 90.7234 | 60.6852 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0335 | 15.9131 | 20.9726 | 4.1836 | 31.0385 | 103.7241 | 77.1122 | 102.743 | 69.7508
2012-10-31 03:22 | 25.6849 | 124.6891 | 98.0848 | 123.7308 | 90.712 | 60.6846 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0336 | 15.9129 | 20.9644 | 4.1836 | 31.0386 | 103.7247 | 77.1204 | 102.7664 | 69.7476
2012-10-31 03:22 | 25.6841 | 124.6769 | 98.0651 | 123.7034 | 90.6734 | 60.691 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3965 | 22.222 | 31.0323 | 15.913 | 20.9194 | 4.184 | 31.0373 | 103.7575 | 77.1457 | 102.784 | 69.754
2012-10-31 03:22 | 25.6714 | 124.6756 | 98.0675 | 123.7173 | 90.7099 | 60.6887 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3965 | 22.222 | 31.0322 | 15.913 | 20.9188 | 4.1839 | 31.0372 | 103.7568 | 77.1487 | 102.7985 | 69.7911
2012-10-31 03:23 | 25.6819 | 124.6937 | 98.0742 | 123.7012 | 90.6901 | 60.6829 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.2219 | 31.032 | 15.913 | 20.9212 | 4.1835 | 31.037 | 103.7725 | 77.153 | 102.78 | 69.7689
2012-10-31 03:23 | 25.6751 | 124.6717 | 98.0826 | 123.683 | 90.7174 | 60.7089 | 0.014354 | 0.35015 | 0.005026 | 24.394 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0342 | 15.9131 | 20.9024 | 4.1853 | 31.0392 | 103.7693 | 77.1802 | 102.7806 | 69.815
2012-10-31 03:23 | 25.6774 | 124.6436 | 98.0962 | 123.6815 | 90.7197 | 60.6898 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0337 | 15.913 | 20.8886 | 4.184 | 31.0388 | 103.755 | 77.2076 | 102.7929 | 69.8311
2012-10-31 03:23 | 25.6781 | 124.6937 | 98.0553 | 123.7164 | 90.7128 | 60.6898 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0348 | 15.9129 | 20.8973 | 4.184 | 31.0398 | 103.7964 | 77.158 | 102.8191 | 69.8155
2012-10-31 03:23 | 25.6714 | 124.6604 | 98.128 | 123.6565 | 90.7137 | 60.6915 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0354 | 15.913 | 20.9107 | 4.1841 | 31.0404 | 103.7497 | 77.2173 | 102.7458 | 69.803
2012-10-31 03:23 | 25.6789 | 124.6831 | 98.0712 | 123.702 | 90.6757 | 60.7014 | 0.014338 | 0.35028 | 0.005022 | 24.4303 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0355 | 15.913 | 20.8941 | 4.1848 | 31.0405 | 103.789 | 77.1771 | 102.8079 | 69.7816
2012-10-31 03:23 | 25.6729 | 124.6809 | 98.1182 | 123.7112 | 90.666 | 60.6811 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.9129 | 20.9323 | 4.1834 | 31.0397 | 103.7486 | 77.1859 | 102.7789 | 69.7337
2012-10-31 03:23 | 25.6781 | 124.6709 | 98.1007 | 123.7316 | 90.7279 | 60.6979 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0333 | 15.9129 | 20.8973 | 4.1845 | 31.0383 | 103.7736 | 77.2034 | 102.8343 | 69.8306
2012-10-31 03:23 | 25.6766 | 124.6922 | 98.103 | 123.6845 | 90.681 | 60.6875 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3964 | 22.2216 | 31.031 | 15.9132 | 20.944 | 4.1838 | 31.036 | 103.7482 | 77.159 | 102.7405 | 69.737
2012-10-31 03:23 | 25.6819 | 124.6595 | 98.0932 | 123.7278 | 90.6712 | 60.691 | 0.014354 | 0.35021 | 0.005027 | 24.398 | 1.3964 | 22.2215 | 31.0308 | 15.9131 | 20.9092 | 4.184 | 31.0358 | 103.7503 | 77.184 | 102.8186 | 69.762
2012-10-31 03:23 | 25.6774 | 124.655 | 98.1265 | 123.6891 | 90.7348 | 60.6777 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3964 | 22.2215 | 31.0307 | 15.9131 | 20.9207 | 4.1831 | 31.0357 | 103.7343 | 77.2058 | 102.7684 | 69.8141
2012-10-31 03:23 | 25.6699 | 124.6779 | 98.0925 | 123.7044 | 90.6781 | 60.6788 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0304 | 15.913 | 20.9413 | 4.1832 | 31.0354 | 103.7366 | 77.1512 | 102.7631 | 69.7368
2012-10-31 03:23 | 25.6647 | 124.6689 | 98.1062 | 123.6954 | 90.7259 | 60.6869 | 0.014354 | 0.35024 | 0.005027 | 24.4 | 1.3964 | 22.2219 | 31.0318 | 15.9132 | 20.9281 | 4.1838 | 31.0368 | 103.7408 | 77.1781 | 102.7673 | 69.7978
2012-10-31 03:23 | 25.6699 | 124.7045 | 98.1038 | 123.7158 | 90.6819 | 60.6881 | 0.014351 | 0.35027 | 0.005027 | 24.4071 | 1.3965 | 22.222 | 31.0322 | 15.9131 | 20.9534 | 4.1838 | 31.0373 | 103.7511 | 77.1504 | 102.7624 | 69.7285
2012-10-31 03:23 | 25.6714 | 124.6832 | 98.1431 | 123.6717 | 90.7667 | 60.6933 | 0.014345 | 0.35025 | 0.005024 | 24.4163 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0332 | 15.913 | 20.9709 | 4.1842 | 31.0382 | 103.7123 | 77.1722 | 102.7008 | 69.7958
2012-10-31 03:23 | 25.6714 | 124.725 | 98.1205 | 123.7363 | 90.744 | 60.68 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0327 | 15.913 | 20.9348 | 4.1833 | 31.0377 | 103.7902 | 77.1857 | 102.8015 | 69.8092
2012-10-31 03:23 | 25.6654 | 124.6696 | 98.122 | 123.6999 | 90.8175 | 60.6962 | 0.014338 | 0.35024 | 0.005022 | 24.4273 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0348 | 15.9129 | 20.9529 | 4.1844 | 31.0398 | 103.7167 | 77.1691 | 102.747 | 69.8646
2012-10-31 03:23 | 25.6632 | 124.6978 | 98.1349 | 123.7053 | 90.8455 | 60.684 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.223 | 31.0353 | 15.913 | 20.9587 | 4.1836 | 31.0403 | 103.7391 | 77.1762 | 102.7466 | 69.8868
2012-10-31 03:23 | 25.6669 | 124.6901 | 98.1311 | 123.7052 | 90.853 | 60.6875 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.2229 | 31.0351 | 15.9129 | 20.9785 | 4.1838 | 31.0401 | 103.7116 | 77.1526 | 102.7267 | 69.8745
2012-10-31 03:23 | 25.6594 | 124.6978 | 98.1501 | 123.7015 | 90.8001 | 60.684 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0353 | 15.913 | 20.9509 | 4.1836 | 31.0403 | 103.7469 | 77.1992 | 102.7506 | 69.8492
2012-10-31 03:23 | 25.6654 | 124.7076 | 98.1674 | 123.7037 | 90.791 | 60.691 | 0.014332 | 0.35021 | 0.005019 | 24.4355 | 1.3965 | 22.223 | 31.0352 | 15.9129 | 20.989 | 4.184 | 31.0402 | 103.7186 | 77.1784 | 102.7147 | 69.802
2012-10-31 03:23 | 25.6594 | 124.7016 | 98.1538 | 123.6977 | 90.9061 | 60.6892 | 0.014345 | 0.35027 | 0.005025 | 24.4174 | 1.3965 | 22.2226 | 31.034 | 15.913 | 20.963 | 4.1839 | 31.039 | 103.7386 | 77.1908 | 102.7347 | 69.9431
2012-10-31 03:23 | 25.6527 | 124.6873 | 98.1585 | 123.691 | 90.888 | 60.6904 | 0.014357 | 0.35021 | 0.005028 | 24.3929 | 1.3965 | 22.223 | 31.0353 | 15.913 | 20.9241 | 4.184 | 31.0403 | 103.7632 | 77.2344 | 102.7669 | 69.9639
2012-10-31 03:23 | 25.6564 | 124.6986 | 98.1849 | 123.6985 | 90.9296 | 60.6858 | 0.014338 | 0.35022 | 0.005022 | 24.4263 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0338 | 15.9131 | 20.9359 | 4.1837 | 31.0388 | 103.7627 | 77.249 | 102.7626 | 69.9937
2012-10-31 03:23 | 25.6609 | 124.6765 | 98.1553 | 123.6802 | 90.8395 | 60.6927 | 0.014341 | 0.35025 | 0.005023 | 24.4231 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0327 | 15.9129 | 20.9042 | 4.1842 | 31.0377 | 103.7723 | 77.2511 | 102.776 | 69.9353
2012-10-31 03:23 | 25.6519 | 124.6903 | 98.1388 | 123.7054 | 90.8153 | 60.6846 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0336 | 15.9131 | 20.9113 | 4.1836 | 31.0386 | 103.779 | 77.2275 | 102.7941 | 69.904
2012-10-31 03:23 | 25.6504 | 124.6888 | 98.1184 | 123.7115 | 90.8138 | 60.6869 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.222 | 31.0321 | 15.9131 | 20.9459 | 4.1838 | 31.0371 | 103.7429 | 77.1725 | 102.7656 | 69.8679
2012-10-31 03:24 | 25.6489 | 124.7254 | 98.1963 | 123.7214 | 90.8275 | 60.6783 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3965 | 22.222 | 31.0325 | 15.9129 | 20.8762 | 4.1832 | 31.0375 | 103.8492 | 77.3201 | 102.8452 | 69.9513
2012-10-31 03:24 | 25.6519 | 124.7017 | 98.1804 | 123.7054 | 90.8494 | 60.6996 | 0.014335 | 0.35025 | 0.005021 | 24.4333 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0337 | 15.9129 | 20.8872 | 4.1846 | 31.0387 | 103.8145 | 77.2932 | 102.8182 | 69.9622
2012-10-31 03:24 | 25.6564 | 124.7633 | 98.1886 | 123.7137 | 90.8425 | 60.68 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0336 | 15.9129 | 20.9198 | 4.1833 | 31.0386 | 103.8435 | 77.2688 | 102.7939 | 69.9227
2012-10-31 03:24 | 25.6542 | 124.6812 | 98.1713 | 123.6697 | 90.863 | 60.6915 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0328 | 15.913 | 20.9056 | 4.1841 | 31.0378 | 103.7756 | 77.2657 | 102.7641 | 69.9574
2012-10-31 03:24 | 25.637 | 124.7287 | 98.1655 | 123.6943 | 90.8496 | 60.6863 | 0.01436 | 0.35019 | 0.005029 | 24.3868 | 1.3965 | 22.2221 | 31.0328 | 15.9129 | 20.8803 | 4.1837 | 31.0379 | 103.8484 | 77.2852 | 102.814 | 69.9693
2012-10-31 03:24 | 25.6459 | 124.7186 | 98.163 | 123.707 | 90.8396 | 60.6881 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0329 | 15.9131 | 20.9173 | 4.1838 | 31.038 | 103.8013 | 77.2457 | 102.7897 | 69.9223
2012-10-31 03:24 | 25.6482 | 124.7475 | 98.2107 | 123.7398 | 90.8949 | 60.6719 | 0.014357 | 0.3503 | 0.005029 | 24.399 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0333 | 15.913 | 20.9116 | 4.1827 | 31.0384 | 103.8359 | 77.2991 | 102.8282 | 69.9833
2012-10-31 03:24 | 25.643 | 124.7195 | 98.1526 | 123.7536 | 90.7761 | 60.6904 | 0.014354 | 0.35035 | 0.005029 | 24.4081 | 1.3964 | 22.2215 | 31.0309 | 15.913 | 20.9305 | 4.184 | 31.036 | 103.789 | 77.2221 | 102.8231 | 69.8456
2012-10-31 03:24 | 25.6415 | 124.7256 | 98.1813 | 123.7178 | 90.7481 | 60.6748 | 0.014335 | 0.35019 | 0.00502 | 24.4294 | 1.3965 | 22.2218 | 31.0317 | 15.9131 | 20.9049 | 4.1829 | 31.0368 | 103.8207 | 77.2764 | 102.8129 | 69.8432
2012-10-31 03:24 | 25.6422 | 124.7415 | 98.1744 | 123.73 | 90.851 | 60.691 | 0.01436 | 0.35027 | 0.00503 | 24.3919 | 1.3966 | 22.2235 | 31.0371 | 15.9127 | 20.9096 | 4.184 | 31.0421 | 103.8319 | 77.2648 | 102.8204 | 69.9414
2012-10-31 03:24 | 25.64 | 124.7165 | 98.2176 | 123.7392 | 90.8261 | 60.6858 | 0.014345 | 0.35014 | 0.005023 | 24.4083 | 1.3966 | 22.2246 | 31.0398 | 15.9129 | 20.9436 | 4.1837 | 31.0448 | 103.7729 | 77.274 | 102.7956 | 69.8825
2012-10-31 03:24 | 25.6407 | 124.6943 | 98.1805 | 123.7247 | 90.8155 | 60.68 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0373 | 15.9129 | 20.9443 | 4.1833 | 31.0423 | 103.75 | 77.2362 | 102.7804 | 69.8712
2012-10-31 03:24 | 25.6392 | 124.7005 | 98.179 | 123.7498 | 90.814 | 60.6794 | 0.01436 | 0.35017 | 0.005028 | 24.3848 | 1.3966 | 22.2237 | 31.037 | 15.9131 | 20.9026 | 4.1832 | 31.0421 | 103.7979 | 77.2764 | 102.8472 | 69.9114
2012-10-31 03:24 | 25.6459 | 124.7262 | 98.2197 | 123.688 | 90.832 | 60.6858 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0349 | 15.9127 | 20.9053 | 4.1837 | 31.0399 | 103.8209 | 77.3144 | 102.7827 | 69.9267
2012-10-31 03:24 | 25.6445 | 124.7058 | 98.1616 | 123.7361 | 90.842 | 60.6898 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0349 | 15.9128 | 20.92 | 4.184 | 31.04 | 103.7858 | 77.2416 | 102.8161 | 69.922
2012-10-31 03:24 | 25.6467 | 124.7346 | 98.1978 | 123.7687 | 90.8253 | 60.6759 | 0.014348 | 0.35028 | 0.005026 | 24.4132 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0336 | 15.913 | 20.9422 | 4.183 | 31.0386 | 103.7924 | 77.2556 | 102.8265 | 69.8831
2012-10-31 03:24 | 25.6459 | 124.7224 | 98.1857 | 123.7451 | 90.832 | 60.6852 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0342 | 15.9131 | 20.9374 | 4.1836 | 31.0392 | 103.785 | 77.2483 | 102.8077 | 69.8946
2012-10-31 03:24 | 25.6489 | 124.7102 | 98.2 | 123.7176 | 90.7631 | 60.6962 | 0.014348 | 0.35018 | 0.005024 | 24.4062 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0343 | 15.9129 | 20.8842 | 4.1844 | 31.0393 | 103.826 | 77.3158 | 102.8334 | 69.8789
2012-10-31 03:24 | 25.6497 | 124.6957 | 98.163 | 123.7184 | 90.745 | 60.6915 | 0.014351 | 0.35027 | 0.005027 | 24.4071 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.913 | 20.893 | 4.1841 | 31.0378 | 103.8027 | 77.27 | 102.8254 | 69.852
2012-10-31 03:24 | 25.6579 | 124.7001 | 98.1712 | 123.6848 | 90.844 | 60.6736 | 0.014357 | 0.35024 | 0.005028 | 24.3949 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0336 | 15.9129 | 20.9334 | 4.1828 | 31.0386 | 103.7667 | 77.2378 | 102.7514 | 69.9106
2012-10-31 03:24 | 25.6445 | 124.6639 | 98.1503 | 123.7361 | 90.842 | 60.6794 | 0.014354 | 0.35027 | 0.005028 | 24.402 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0343 | 15.9129 | 20.9039 | 4.1832 | 31.0393 | 103.76 | 77.2464 | 102.8322 | 69.9381
2012-10-31 03:24 | 25.6474 | 124.6706 | 98.1834 | 123.7428 | 90.8411 | 60.6829 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0342 | 15.913 | 20.8907 | 4.1835 | 31.0392 | 103.7799 | 77.2927 | 102.8521 | 69.9504
2012-10-31 03:24 | 25.6489 | 124.6569 | 98.166 | 123.6948 | 90.7404 | 60.6869 | 0.014373 | 0.35024 | 0.005034 | 24.3678 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0338 | 15.9131 | 20.9003 | 4.1838 | 31.0389 | 103.7566 | 77.2657 | 102.7945 | 69.8401
2012-10-31 03:24 | 25.6497 | 124.7414 | 98.1857 | 123.707 | 90.779 | 60.6939 | 0.014367 | 0.35021 | 0.005031 | 24.3759 | 1.3965 | 22.2224 | 31.0333 | 15.913 | 20.9332 | 4.1842 | 31.0384 | 103.8082 | 77.2525 | 102.7738 | 69.8458
2012-10-31 03:24 | 25.6564 | 124.6986 | 98.1735 | 123.7137 | 90.7895 | 60.6898 | 0.014363 | 0.35019 | 0.00503 | 24.3817 | 1.3965 | 22.2232 | 31.0358 | 15.913 | 20.9118 | 4.184 | 31.0409 | 103.7868 | 77.2617 | 102.8019 | 69.8777
2012-10-31 03:24 | 25.6647 | 124.6803 | 98.1591 | 123.7296 | 90.8319 | 60.6771 | 0.014348 | 0.35021 | 0.005025 | 24.4082 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0343 | 15.9129 | 20.9121 | 4.1831 | 31.0393 | 103.7682 | 77.247 | 102.8175 | 69.9198
2012-10-31 03:24 | 25.6594 | 124.6978 | 98.2068 | 123.789 | 90.8682 | 60.6863 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3965 | 22.2222 | 31.033 | 15.913 | 20.9228 | 4.1837 | 31.038 | 103.775 | 77.284 | 102.8662 | 69.9454
2012-10-31 03:25 | 25.6617 | 124.7039 | 98.1788 | 123.7495 | 90.8781 | 60.6852 | 0.014357 | 0.35019 | 0.005028 | 24.3919 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0338 | 15.9131 | 20.9412 | 4.1836 | 31.0388 | 103.7627 | 77.2376 | 102.8083 | 69.9369
2012-10-31 03:25 | 25.6579 | 124.6697 | 98.1712 | 123.7152 | 90.8024 | 60.684 | 0.014354 | 0.35017 | 0.005026 | 24.395 | 1.3966 | 22.2233 | 31.0363 | 15.9129 | 20.9534 | 4.1836 | 31.0413 | 103.7163 | 77.2178 | 102.7618 | 69.849
2012-10-31 03:25 | 25.6572 | 124.6842 | 98.163 | 123.7183 | 90.779 | 60.6921 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3966 | 22.2233 | 31.0363 | 15.9129 | 20.9086 | 4.1841 | 31.0413 | 103.7756 | 77.2544 | 102.8097 | 69.8704
2012-10-31 03:25 | 25.6549 | 124.6971 | 98.1834 | 123.7541 | 90.7842 | 60.6944 | 0.014341 | 0.35022 | 0.005023 | 24.4212 | 1.3966 | 22.2242 | 31.0387 | 15.9128 | 20.9103 | 4.1843 | 31.0437 | 103.7868 | 77.2731 | 102.8438 | 69.8739
2012-10-31 03:25 | 25.6594 | 124.6902 | 98.1841 | 123.7434 | 90.8039 | 60.6939 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3966 | 22.2236 | 31.0369 | 15.913 | 20.9268 | 4.1842 | 31.0419 | 103.7634 | 77.2573 | 102.8166 | 69.8771
2012-10-31 03:25 | 25.6467 | 124.7003 | 98.1714 | 123.7078 | 90.7836 | 60.6869 | 0.014351 | 0.35021 | 0.005026 | 24.4031 | 1.3965 | 22.223 | 31.0351 | 15.9131 | 20.9462 | 4.1838 | 31.0401 | 103.7541 | 77.2252 | 102.7616 | 69.8374
2012-10-31 03:25 | 25.6459 | 124.6919 | 98.1441 | 123.7489 | 90.7866 | 60.6979 | 0.014335 | 0.35021 | 0.00502 | 24.4303 | 1.3966 | 22.2236 | 31.037 | 15.9128 | 20.8692 | 4.1845 | 31.042 | 103.8227 | 77.2749 | 102.8797 | 69.9174
2012-10-31 03:25 | 25.6519 | 124.7017 | 98.1577 | 123.7435 | 90.8077 | 60.6869 | 0.014338 | 0.35018 | 0.005021 | 24.4232 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.913 | 20.9033 | 4.1838 | 31.0393 | 103.7984 | 77.2544 | 102.8402 | 69.9044
2012-10-31 03:25 | 25.6587 | 124.6781 | 98.1834 | 123.7883 | 90.7653 | 60.684 | 0.014341 | 0.35018 | 0.005022 | 24.4181 | 1.3965 | 22.2222 | 31.033 | 15.913 | 20.882 | 4.1836 | 31.038 | 103.7961 | 77.3014 | 102.9063 | 69.8833
2012-10-31 03:25 | 25.6534 | 124.6918 | 98.1705 | 123.7374 | 90.779 | 60.691 | 0.01436 | 0.35019 | 0.005029 | 24.3868 | 1.3965 | 22.2231 | 31.0354 | 15.913 | 20.8847 | 4.184 | 31.0404 | 103.8071 | 77.2858 | 102.8527 | 69.8943
2012-10-31 03:25 | 25.6564 | 124.7367 | 98.1584 | 123.7708 | 90.7895 | 60.6852 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2231 | 31.035 | 15.9131 | 20.8997 | 4.1836 | 31.0401 | 103.837 | 77.2587 | 102.8711 | 69.8898
2012-10-31 03:25 | 25.6437 | 124.705 | 98.1759 | 123.7505 | 90.7882 | 60.6944 | 0.014345 | 0.35017 | 0.005023 | 24.4103 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0362 | 15.9129 | 20.8951 | 4.1843 | 31.0413 | 103.8099 | 77.2808 | 102.8554 | 69.8931
2012-10-31 03:25 | 25.6504 | 124.685 | 98.1675 | 123.761 | 90.882 | 60.68 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0371 | 15.913 | 20.8857 | 4.1833 | 31.0421 | 103.7993 | 77.2818 | 102.8753 | 69.9963
2012-10-31 03:25 | 25.643 | 124.6966 | 98.1337 | 123.7916 | 90.8632 | 60.6875 | 0.014357 | 0.35017 | 0.005027 | 24.3899 | 1.3966 | 22.2234 | 31.0362 | 15.913 | 20.8582 | 4.1838 | 31.0412 | 103.8384 | 77.2755 | 102.9334 | 70.005
2012-10-31 03:25 | 25.6512 | 124.7125 | 98.1986 | 123.7694 | 90.8638 | 60.6794 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0339 | 15.913 | 20.9186 | 4.1832 | 31.0389 | 103.7939 | 77.28 | 102.8508 | 69.9452
2012-10-31 03:25 | 25.6527 | 124.6873 | 98.2001 | 123.7709 | 90.7972 | 60.695 | 0.014351 | 0.35019 | 0.005026 | 24.4021 | 1.3965 | 22.2222 | 31.033 | 15.9129 | 20.896 | 4.1843 | 31.0381 | 103.7913 | 77.3041 | 102.8749 | 69.9012
2012-10-31 03:25 | 25.6482 | 124.7018 | 98.2145 | 123.774 | 90.8381 | 60.6887 | 0.014351 | 0.35022 | 0.005026 | 24.4042 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0329 | 15.913 | 20.8273 | 4.1839 | 31.0379 | 103.8745 | 77.3872 | 102.9467 | 70.0108
2012-10-31 03:25 | 25.6489 | 124.7102 | 98.2227 | 123.7519 | 90.7782 | 60.6979 | 0.014351 | 0.35017 | 0.005025 | 24.4001 | 1.3964 | 22.2211 | 31.0297 | 15.913 | 20.9324 | 4.1845 | 31.0348 | 103.7778 | 77.2903 | 102.8195 | 69.8458
2012-10-31 03:25 | 25.6452 | 124.676 | 98.2001 | 123.7482 | 90.7859 | 60.6835 | 0.014341 | 0.35022 | 0.005023 | 24.4212 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0304 | 15.9131 | 20.8685 | 4.1835 | 31.0354 | 103.8075 | 77.3316 | 102.8797 | 69.9174
2012-10-31 03:25 | 25.6519 | 124.7017 | 98.1841 | 123.7587 | 90.8342 | 60.6875 | 0.014351 | 0.3503 | 0.005027 | 24.4092 | 1.3965 | 22.2217 | 31.0318 | 15.9128 | 20.8993 | 4.1838 | 31.0368 | 103.8024 | 77.2848 | 102.8594 | 69.9349
2012-10-31 03:25 | 25.6422 | 124.7187 | 98.1896 | 123.749 | 90.798 | 60.6829 | 0.014351 | 0.35028 | 0.005027 | 24.4081 | 1.3965 | 22.2222 | 31.0328 | 15.913 | 20.8815 | 4.1835 | 31.0378 | 103.8372 | 77.3081 | 102.8675 | 69.9165
2012-10-31 03:25 | 25.6452 | 124.7217 | 98.1963 | 123.752 | 90.8427 | 60.6858 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3964 | 22.2217 | 31.0314 | 15.913 | 20.8805 | 4.1837 | 31.0364 | 103.8412 | 77.3158 | 102.8715 | 69.9622
2012-10-31 03:25 | 25.6474 | 124.7429 | 98.1683 | 123.7237 | 90.7616 | 60.6817 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3965 | 22.2225 | 31.0338 | 15.913 | 20.9429 | 4.1834 | 31.0388 | 103.8 | 77.2254 | 102.7808 | 69.8187
2012-10-31 03:25 | 25.6519 | 124.7322 | 98.1917 | 123.7701 | 90.7472 | 60.6875 | 0.01436 | 0.35019 | 0.005029 | 24.3868 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.8912 | 4.1838 | 31.0396 | 103.841 | 77.3005 | 102.8789 | 69.856
2012-10-31 03:25 | 25.6482 | 124.7247 | 98.1578 | 123.7436 | 90.7851 | 60.6846 | 0.014354 | 0.35028 | 0.005028 | 24.403 | 1.3965 | 22.2227 | 31.0343 | 15.913 | 20.9076 | 4.1836 | 31.0393 | 103.8171 | 77.2502 | 102.836 | 69.8775
2012-10-31 03:25 | 25.6542 | 124.7155 | 98.1335 | 123.7534 | 90.7305 | 60.6771 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.2229 | 31.035 | 15.9129 | 20.8895 | 4.1831 | 31.04 | 103.826 | 77.244 | 102.8639 | 69.841
2012-10-31 03:25 | 25.6489 | 124.733 | 98.1547 | 123.7937 | 90.7707 | 60.684 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3966 | 22.2231 | 31.0359 | 15.9128 | 20.8882 | 4.1836 | 31.041 | 103.8448 | 77.2665 | 102.9055 | 69.8825
2012-10-31 03:26 | 25.6415 | 124.7142 | 98.1246 | 123.7635 | 90.8011 | 60.6817 | 0.014367 | 0.35025 | 0.005032 | 24.3789 | 1.3966 | 22.2237 | 31.0374 | 15.9129 | 20.9089 | 4.1834 | 31.0425 | 103.8053 | 77.2157 | 102.8546 | 69.8922
2012-10-31 03:26 | 25.643 | 124.7537 | 98.1412 | 123.7726 | 90.7913 | 60.6806 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.3965 | 22.222 | 31.0328 | 15.9128 | 20.8663 | 4.1833 | 31.0378 | 103.8874 | 77.2749 | 102.9063 | 69.925
2012-10-31 03:26 | 25.6385 | 124.734 | 98.1745 | 123.7643 | 90.7186 | 60.6846 | 0.014348 | 0.35019 | 0.005025 | 24.4072 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0305 | 15.9129 | 20.8738 | 4.1836 | 31.0356 | 103.8602 | 77.3007 | 102.8905 | 69.8448
2012-10-31 03:26 | 25.6377 | 124.7066 | 98.1813 | 123.7407 | 90.6875 | 60.6788 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0313 | 15.9128 | 20.869 | 4.1832 | 31.0363 | 103.8376 | 77.3123 | 102.8717 | 69.8185
2012-10-31 03:26 | 25.6385 | 124.7036 | 98.1367 | 123.7529 | 90.677 | 60.6985 | 0.014363 | 0.35022 | 0.00503 | 24.3838 | 1.3964 | 22.2212 | 31.0304 | 15.9128 | 20.8979 | 4.1846 | 31.0354 | 103.8057 | 77.2388 | 102.855 | 69.7791
2012-10-31 03:26 | 25.6347 | 124.734 | 98.1216 | 123.7567 | 90.5142 | 60.684 | 0.014341 | 0.35021 | 0.005022 | 24.4201 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0313 | 15.9128 | 20.9262 | 4.1836 | 31.0363 | 103.8078 | 77.1954 | 102.8305 | 69.588
2012-10-31 03:26 | 25.637 | 124.7667 | 98.1012 | 123.7628 | 90.6149 | 60.6823 | 0.014341 | 0.35024 | 0.005023 | 24.4221 | 1.3964 | 22.221 | 31.0297 | 15.913 | 20.9044 | 4.1834 | 31.0347 | 103.8623 | 77.1968 | 102.8584 | 69.7105
2012-10-31 03:26 | 25.6332 | 124.7135 | 98.0823 | 123.7818 | 90.5998 | 60.6863 | 0.014363 | 0.35022 | 0.00503 | 24.3838 | 1.3964 | 22.2207 | 31.0288 | 15.9129 | 20.9127 | 4.1837 | 31.0338 | 103.8008 | 77.1696 | 102.8691 | 69.6871
2012-10-31 03:26 | 25.634 | 124.6915 | 98.0755 | 123.7864 | 90.5854 | 60.6806 | 0.014351 | 0.35024 | 0.005026 | 24.4051 | 1.3964 | 22.2212 | 31.0301 | 15.913 | 20.9014 | 4.1833 | 31.0351 | 103.7901 | 77.1741 | 102.885 | 69.684
2012-10-31 03:26 | 25.6392 | 124.7157 | 98.0429 | 123.7878 | 90.6247 | 60.673 | 0.014345 | 0.35028 | 0.005025 | 24.4183 | 1.3965 | 22.2223 | 31.0329 | 15.9131 | 20.9267 | 4.1828 | 31.0379 | 103.789 | 77.1162 | 102.8611 | 69.698
2012-10-31 03:26 | 25.6362 | 124.7545 | 98.0815 | 123.7734 | 90.7088 | 60.6869 | 0.01436 | 0.35021 | 0.005029 | 24.3878 | 1.3964 | 22.2218 | 31.0317 | 15.9131 | 20.9117 | 4.1838 | 31.0367 | 103.8428 | 77.1698 | 102.8617 | 69.7971
2012-10-31 03:26 | 25.6422 | 124.7415 | 98.0837 | 123.8022 | 90.7526 | 60.6777 | 0.014335 | 0.35019 | 0.00502 | 24.4294 | 1.3965 | 22.2217 | 31.032 | 15.9128 | 20.9136 | 4.1831 | 31.037 | 103.8279 | 77.1701 | 102.8886 | 69.839
2012-10-31 03:26 | 25.643 | 124.7613 | 98.111 | 123.7726 | 90.7458 | 60.6869 | 0.014357 | 0.35022 | 0.005028 | 24.394 | 1.3965 | 22.222 | 31.0326 | 15.9128 | 20.8863 | 4.1838 | 31.0377 | 103.875 | 77.2247 | 102.8863 | 69.8595
2012-10-31 03:26 | 25.6407 | 124.7248 | 98.0709 | 123.7513 | 90.7663 | 60.6736 | 0.014354 | 0.35019 | 0.005027 | 24.397 | 1.3965 | 22.2226 | 31.0343 | 15.9129 | 20.8921 | 4.1828 | 31.0393 | 103.8327 | 77.1788 | 102.8592 | 69.8742
2012-10-31 03:26 | 25.6385 | 124.753 | 98.0876 | 123.8327 | 90.6883 | 60.6748 | 0.014345 | 0.35022 | 0.005024 | 24.4144 | 1.3965 | 22.2226 | 31.034 | 15.913 | 20.8818 | 4.1829 | 31.0391 | 103.8712 | 77.2058 | 102.9509 | 69.8065
2012-10-31 03:26 | 25.6325 | 124.7166 | 98.1232 | 123.7773 | 90.7164 | 60.6667 | 0.014338 | 0.35021 | 0.005021 | 24.4252 | 1.3966 | 22.2232 | 31.0365 | 15.9126 | 20.8638 | 4.1824 | 31.0415 | 103.8528 | 77.2594 | 102.9135 | 69.8526
2012-10-31 03:26 | 25.6325 | 124.7508 | 98.0853 | 123.7849 | 90.6975 | 60.6823 | 0.014348 | 0.35017 | 0.005024 | 24.4052 | 1.3966 | 22.2231 | 31.0358 | 15.9128 | 20.916 | 4.1834 | 31.0408 | 103.8348 | 77.1693 | 102.8689 | 69.7815
2012-10-31 03:26 | 25.6377 | 124.699 | 98.0943 | 123.7825 | 90.7027 | 60.6748 | 0.01436 | 0.35019 | 0.005029 | 24.3868 | 1.3965 | 22.2228 | 31.0346 | 15.913 | 20.865 | 4.1829 | 31.0396 | 103.834 | 77.2293 | 102.9175 | 69.8377
2012-10-31 03:26 | 25.6407 | 124.7248 | 98.0784 | 123.7703 | 90.6905 | 60.669 | 0.014345 | 0.35018 | 0.005023 | 24.4113 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0315 | 15.9127 | 20.9242 | 4.1825 | 31.0365 | 103.8006 | 77.1542 | 102.8461 | 69.7663
2012-10-31 03:26 | 25.643 | 124.7347 | 98.0883 | 123.7764 | 90.6663 | 60.6869 | 0.014335 | 0.35022 | 0.00502 | 24.4314 | 1.3965 | 22.2215 | 31.0313 | 15.9129 | 20.8783 | 4.1838 | 31.0363 | 103.8564 | 77.21 | 102.8981 | 69.788
2012-10-31 03:26 | 25.6452 | 124.7407 | 98.0791 | 123.7406 | 90.6383 | 60.6777 | 0.014335 | 0.35015 | 0.005019 | 24.4263 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0305 | 15.913 | 20.8845 | 4.1831 | 31.0355 | 103.8562 | 77.1946 | 102.8561 | 69.7538
2012-10-31 03:26 | 25.6392 | 124.7575 | 98.0542 | 123.7498 | 90.6171 | 60.6846 | 0.014345 | 0.35019 | 0.005024 | 24.4123 | 1.3964 | 22.2214 | 31.0308 | 15.9129 | 20.8866 | 4.1836 | 31.0359 | 103.8709 | 77.1676 | 102.8632 | 69.7305
2012-10-31 03:26 | 25.6497 | 124.7338 | 98.0534 | 123.7793 | 90.6428 | 60.6829 | 0.014335 | 0.35019 | 0.00502 | 24.4294 | 1.3965 | 22.2219 | 31.0321 | 15.913 | 20.9131 | 4.1835 | 31.0371 | 103.8207 | 77.1403 | 102.8662 | 69.7297
2012-10-31 03:26 | 25.6445 | 124.7552 | 98.0331 | 123.7741 | 90.683 | 60.6881 | 0.014329 | 0.35017 | 0.005018 | 24.4376 | 1.3964 | 22.2217 | 31.0314 | 15.913 | 20.9119 | 4.1838 | 31.0364 | 103.8433 | 77.1212 | 102.8622 | 69.7711
2012-10-31 03:26 | 25.637 | 124.7591 | 98.0558 | 123.7514 | 90.6679 | 60.6881 | 0.014348 | 0.35022 | 0.005025 | 24.4093 | 1.3964 | 22.2211 | 31.0296 | 15.9131 | 20.9044 | 4.1838 | 31.0347 | 103.8547 | 77.1514 | 102.847 | 69.7635
2012-10-31 03:27 | 25.643 | 124.7271 | 98.0656 | 123.765 | 90.6815 | 60.6898 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3964 | 22.2212 | 31.0301 | 15.913 | 20.8663 | 4.184 | 31.0352 | 103.8608 | 77.1993 | 102.8987 | 69.8152
2012-10-31 03:27 | 25.6459 | 124.7414 | 98.0004 | 123.7451 | 90.7412 | 60.6806 | 0.014345 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4133 | 1.3965 | 22.222 | 31.0324 | 15.9129 | 20.8571 | 4.1833 | 31.0375 | 103.8843 | 77.1433 | 102.888 | 69.8841
2012-10-31 03:27 | 25.6407 | 124.7324 | 98.0557 | 123.7323 | 90.664 | 60.6759 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.3964 | 22.2212 | 31.03 | 15.913 | 20.8599 | 4.183 | 31.035 | 103.8725 | 77.1958 | 102.8724 | 69.8041
2012-10-31 03:27 | 25.6377 | 124.7028 | 98.0565 | 123.7483 | 90.7368 | 60.6759 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.3964 | 22.2213 | 31.0299 | 15.9132 | 20.8529 | 4.183 | 31.0349 | 103.8499 | 77.2036 | 102.8954 | 69.8839
2012-10-31 03:27 | 25.6467 | 124.7346 | 98.0731 | 123.7649 | 90.8063 | 60.6754 | 0.014341 | 0.35019 | 0.005022 | 24.4191 | 1.3964 | 22.221 | 31.0292 | 15.9131 | 20.87 | 4.183 | 31.0342 | 103.8646 | 77.2031 | 102.8949 | 69.9363
2012-10-31 03:27 | 25.6332 | 124.6983 | 98.0747 | 123.7628 | 90.7625 | 60.7337 | 0.014345 | 0.3503 | 0.005025 | 24.4194 | 1.5611 | 24.8355 | 38.7703 | 15.9091 | 20.8645 | 4.187 | 38.7754 | 103.8338 | 77.2102 | 102.8983 | 69.898
2012-10-31 03:27 | 25.637 | 124.839 | 98.173 | 123.7476 | 90.7209 | 60.9129 | 0.014351 | 0.35025 | 0.005026 | 24.4061 | 1.5747 | 25.0508 | 39.4481 | 15.908 | 20.8683 | 4.1993 | 39.4531 | 103.9707 | 77.3047 | 102.8793 | 69.8526
2012-10-31 03:27 | 25.6317 | 125.0543 | 98.2471 | 123.7803 | 90.7345 | 60.936 | 0.014348 | 0.35024 | 0.005025 | 24.4102 | 1.5747 | 25.051 | 39.4486 | 15.9081 | 20.8991 | 4.2009 | 39.4536 | 104.1552 | 77.348 | 102.8812 | 69.8354
2012-10-31 03:27 | 25.6347 | 125.1791 | 98.3257 | 123.7871 | 90.7716 | 60.9545 | 0.01436 | 0.35027 | 0.00503 | 24.3919 | 1.5748 | 25.0521 | 39.4517 | 15.9082 | 20.9222 | 4.2022 | 39.4568 | 104.2569 | 77.4035 | 102.8649 | 69.8494
2012-10-31 03:27 | 25.6332 | 125.3602 | 98.4036 | 123.8616 | 90.7853 | 60.9603 | 0.014351 | 0.35028 | 0.005027 | 24.4081 | 1.5748 | 25.0512 | 39.4496 | 15.908 | 20.9046 | 4.2026 | 39.4546 | 104.4556 | 77.499 | 102.957 | 69.8807
2012-10-31 03:27 | 25.6355 | 125.6517 | 98.5496 | 124.0122 | 90.9125 | 60.9921 | 0.014357 | 0.35025 | 0.005029 | 24.3959 | 1.5748 | 25.0513 | 39.4497 | 15.9081 | 20.8788 | 4.2048 | 39.4547 | 104.7729 | 77.6708 | 103.1334 | 70.0337
2012-10-31 03:27 | 25.6317 | 125.8914 | 98.6554 | 124.1605 | 91.0677 | 61.0152 | 0.014351 | 0.35031 | 0.005027 | 24.4101 | 1.5748 | 25.0517 | 39.4507 | 15.9081 | 20.9353 | 4.2064 | 39.4557 | 104.9561 | 77.7201 | 103.2252 | 70.1324
2012-10-31 03:27 | 25.6325 | 126.0559 | 98.7697 | 124.2602 | 91.1442 | 61.0296 | 0.014354 | 0.35035 | 0.005029 | 24.4081 | 1.5747 | 25.0498 | 39.4451 | 15.9081 | 20.8839 | 4.2074 | 39.4501 | 105.172 | 77.8858 | 103.3763 | 70.2603
2012-10-31 03:27 | 25.6302 | 126.2096 | 98.8921 | 124.3872 | 91.104 | 61.0487 | 0.014357 | 0.35032 | 0.00503 | 24.401 | 1.5747 | 25.0506 | 39.4477 | 15.9079 | 20.8735 | 4.2087 | 39.4527 | 105.3361 | 78.0186 | 103.5137 | 70.2305
2012-10-31 03:27 | 25.625 | 126.311 | 98.9134 | 124.5113 | 91.1632 | 61.0579 | 0.014351 | 0.35034 | 0.005028 | 24.4122 | 1.5748 | 25.0515 | 39.4502 | 15.9081 | 20.8964 | 4.2093 | 39.4552 | 105.4146 | 78.017 | 103.6149 | 70.2668
2012-10-31 03:27 | 25.631 | 126.4464 | 98.9912 | 124.6124 | 91.2411 | 61.0689 | 0.014367 | 0.35031 | 0.005033 | 24.383 | 1.5748 | 25.0523 | 39.4531 | 15.9079 | 20.8984 | 4.2101 | 39.4581 | 105.548 | 78.0928 | 103.714 | 70.3427
2012-10-31 03:27 | 25.6257 | 126.601 | 99.0351 | 124.725 | 91.3494 | 61.0684 | 0.014341 | 0.35038 | 0.005025 | 24.4322 | 1.5748 | 25.0514 | 39.4505 | 15.9079 | 20.849 | 4.2101 | 39.4555 | 105.752 | 78.1861 | 103.876 | 70.5004
2012-10-31 03:27 | 25.6287 | 126.7525 | 99.0986 | 124.8117 | 91.4053 | 61.0961 | 0.014357 | 0.35034 | 0.00503 | 24.402 | 1.5748 | 25.0522 | 39.4528 | 15.9079 | 20.872 | 4.212 | 39.4578 | 105.8805 | 78.2266 | 103.9397 | 70.5333
2012-10-31 03:27 | 25.6242 | 126.8432 | 99.1999 | 124.9441 | 91.4236 | 61.1024 | 0.014354 | 0.35028 | 0.005028 | 24.403 | 1.5749 | 25.0527 | 39.4549 | 15.9078 | 20.8635 | 4.2124 | 39.46 | 105.9797 | 78.3364 | 104.0806 | 70.5601
2012-10-31 03:27 | 25.6198 | 126.9682 | 99.2295 | 125.0995 | 91.4267 | 61.1123 | 0.014341 | 0.35038 | 0.005025 | 24.4322 | 1.5749 | 25.0527 | 39.4546 | 15.9078 | 20.839 | 4.2131 | 39.4596 | 106.1292 | 78.3905 | 104.2605 | 70.5877
2012-10-31 03:27 | 25.6295 | 127.0922 | 99.3527 | 125.2271 | 91.55 | 61.1117 | 0.014348 | 0.35035 | 0.005027 | 24.4183 | 1.5749 | 25.0524 | 39.4538 | 15.9078 | 20.8447 | 4.213 | 39.4588 | 106.2475 | 78.508 | 104.3824 | 70.7053
2012-10-31 03:27 | 25.619 | 127.1845 | 99.3951 | 125.3422 | 91.5697 | 61.1279 | 0.014348 | 0.35032 | 0.005026 | 24.4163 | 1.5749 | 25.0527 | 39.455 | 15.9077 | 20.7941 | 4.2142 | 39.4601 | 106.3904 | 78.601 | 104.5481 | 70.7756
2012-10-31 03:27 | 25.6213 | 127.3467 | 99.4768 | 125.47 | 91.6515 | 61.1383 | 0.014351 | 0.35031 | 0.005027 | 24.4101 | 1.5748 | 25.0519 | 39.4528 | 15.9075 | 20.8245 | 4.2149 | 39.4578 | 106.5222 | 78.6523 | 104.6455 | 70.827
2012-10-31 03:28 | 25.622 | 127.4998 | 99.5569 | 125.6077 | 91.7241 | 61.1637 | 0.014345 | 0.35041 | 0.005027 | 24.4274 | 1.5748 | 25.0519 | 39.4524 | 15.9077 | 20.8493 | 4.2166 | 39.4574 | 106.6505 | 78.7076 | 104.7584 | 70.8748
2012-10-31 03:28 | 25.6123 | 127.532 | 99.5925 | 125.7312 | 91.7182 | 61.1741 | 0.014341 | 0.35032 | 0.005024 | 24.4282 | 1.5748 | 25.0518 | 39.4525 | 15.9076 | 20.8476 | 4.2173 | 39.4575 | 106.6844 | 78.7449 | 104.8836 | 70.8706
2012-10-31 03:28 | 25.6175 | 127.6591 | 99.7036 | 125.8468 | 91.7651 | 61.1839 | 0.014351 | 0.35043 | 0.005029 | 24.4182 | 1.5748 | 25.0516 | 39.4518 | 15.9076 | 20.8367 | 4.218 | 39.4568 | 106.8224 | 78.8669 | 105.0101 | 70.9284
2012-10-31 03:28 | 25.6145 | 127.8046 | 99.7573 | 125.9998 | 91.7545 | 61.2007 | 0.014351 | 0.35044 | 0.005029 | 24.4192 | 1.5748 | 25.052 | 39.4529 | 15.9076 | 20.8217 | 4.2192 | 39.458 | 106.9829 | 78.9356 | 105.1781 | 70.9328
2012-10-31 03:28 | 25.6168 | 127.9517 | 99.8163 | 126.1163 | 91.9233 | 61.2059 | 0.014341 | 0.35035 | 0.005024 | 24.4302 | 1.5749 | 25.0525 | 39.4546 | 15.9075 | 20.8722 | 4.2195 | 39.4597 | 107.0795 | 78.9441 | 105.2441 | 71.0511
2012-10-31 03:28 | 25.6198 | 128.0156 | 99.8911 | 126.2068 | 92.0398 | 61.2238 | 0.014357 | 0.35043 | 0.005031 | 24.408 | 1.5748 | 25.0519 | 39.4526 | 15.9076 | 20.8752 | 4.2208 | 39.4577 | 107.1404 | 79.0159 | 105.3316 | 71.1646
2012-10-31 03:28 | 25.6123 | 128.1148 | 99.9479 | 126.3249 | 92.1232 | 61.2406 | 0.014351 | 0.35043 | 0.005029 | 24.4182 | 1.5749 | 25.0521 | 39.4535 | 15.9075 | 20.9118 | 4.2219 | 39.4586 | 107.203 | 79.0361 | 105.4131 | 71.2114
2012-10-31 03:28 | 25.6138 | 128.2687 | 100.0666 | 126.4483 | 92.189 | 61.2435 | 0.01437 | 0.35038 | 0.005035 | 24.3829 | 1.5749 | 25.052 | 39.4532 | 15.9076 | 20.9053 | 4.2221 | 39.4582 | 107.3634 | 79.1613 | 105.543 | 71.2837
2012-10-31 03:28 | 25.6025 | 128.3641 | 100.1687 | 126.5968 | 92.2118 | 61.2596 | 0.014354 | 0.35041 | 0.00503 | 24.4121 | 1.5749 | 25.052 | 39.4535 | 15.9074 | 20.8659 | 4.2232 | 39.4585 | 107.4982 | 79.3028 | 105.7309 | 71.3459
2012-10-31 03:28 | 25.6048 | 128.4845 | 100.2353 | 126.7514 | 92.2935 | 61.2568 | 0.01436 | 0.35051 | 0.005033 | 24.409 | 1.5749 | 25.0527 | 39.4556 | 15.9074 | 20.8602 | 4.223 | 39.4606 | 107.6243 | 79.3751 | 105.8912 | 71.4333
2012-10-31 03:28 | 25.604 | 128.6895 | 100.3479 | 126.9791 | 92.3911 | 61.2937 | 0.014357 | 0.35043 | 0.005031 | 24.408 | 1.5749 | 25.0528 | 39.4562 | 15.9074 | 20.8835 | 4.2256 | 39.4612 | 107.806 | 79.4644 | 106.0956 | 71.5076
2012-10-31 03:28 | 25.5996 | 128.9404 | 100.4947 | 127.1994 | 92.5721 | 61.3007 | 0.014345 | 0.35041 | 0.005027 | 24.4274 | 1.5749 | 25.0526 | 39.4551 | 15.9075 | 20.9232 | 4.2261 | 39.4601 | 108.0172 | 79.5715 | 106.2762 | 71.6489
2012-10-31 03:28 | 25.5951 | 129.0007 | 100.6036 | 127.2901 | 92.6093 | 61.3157 | 0.01436 | 0.35046 | 0.005033 | 24.4049 | 1.5749 | 25.0523 | 39.4548 | 15.9073 | 20.8866 | 4.2271 | 39.4598 | 108.1141 | 79.717 | 106.4035 | 71.7227
2012-10-31 03:28 | 25.5906 | 129.0877 | 100.6558 | 127.4265 | 92.6237 | 61.3238 | 0.014357 | 0.35046 | 0.005031 | 24.41 | 1.5749 | 25.0518 | 39.4532 | 15.9073 | 20.9183 | 4.2277 | 39.4582 | 108.1694 | 79.7375 | 106.5082 | 71.7054
2012-10-31 03:28 | 25.5913 | 129.2218 | 100.7019 | 127.5414 | 92.7644 | 61.3388 | 0.014341 | 0.35044 | 0.005026 | 24.4362 | 1.5748 | 25.0515 | 39.4517 | 15.9075 | 20.8949 | 4.2287 | 39.4567 | 108.3269 | 79.807 | 106.6465 | 71.8695
2012-10-31 03:28 | 25.5831 | 129.3242 | 100.7996 | 127.6399 | 92.847 | 61.3475 | 0.014351 | 0.3504 | 0.005029 | 24.4162 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4524 | 15.9072 | 20.8826 | 4.2293 | 39.4575 | 108.4416 | 79.917 | 106.7573 | 71.9644
2012-10-31 03:28 | 25.5786 | 129.4379 | 100.8555 | 127.7649 | 92.8955 | 61.3712 | 0.01437 | 0.3504 | 0.005035 | 24.3839 | 1.5748 | 25.0513 | 39.4517 | 15.9072 | 20.8942 | 4.2309 | 39.4568 | 108.5437 | 79.9613 | 106.8707 | 72.0013
2012-10-31 03:28 | 25.5809 | 129.5012 | 100.9108 | 127.8853 | 92.9318 | 61.3602 | 0.014348 | 0.35048 | 0.005029 | 24.4274 | 1.5749 | 25.0514 | 39.4525 | 15.9071 | 20.8684 | 4.2302 | 39.4575 | 108.6328 | 80.0424 | 107.0169 | 72.0634
2012-10-31 03:28 | 25.5876 | 129.5994 | 100.9969 | 128.0101 | 92.8931 | 61.381 | 0.014354 | 0.35041 | 0.00503 | 24.4121 | 1.5748 | 25.0506 | 39.4499 | 15.9071 | 20.847 | 4.2316 | 39.4549 | 108.7524 | 80.1499 | 107.1631 | 72.0461
2012-10-31 03:28 | 25.5771 | 129.7414 | 101.0279 | 128.072 | 93.0264 | 61.3937 | 0.014354 | 0.35046 | 0.00503 | 24.4151 | 1.5747 | 25.0496 | 39.4461 | 15.9073 | 20.8686 | 4.2325 | 39.4511 | 108.8728 | 80.1593 | 107.2034 | 72.1578
2012-10-31 03:28 | 25.5726 | 129.8246 | 101.1709 | 128.1932 | 93.1808 | 61.4024 | 0.014357 | 0.35048 | 0.005032 | 24.4121 | 1.5748 | 25.05 | 39.448 | 15.9071 | 20.8721 | 4.2331 | 39.453 | 108.9525 | 80.2988 | 107.3211 | 72.3087
2012-10-31 03:28 | 25.5734 | 129.9322 | 101.2095 | 128.3083 | 93.2459 | 61.418 | 0.014367 | 0.35048 | 0.005035 | 24.3951 | 1.5748 | 25.0508 | 39.4505 | 15.907 | 20.8448 | 4.2342 | 39.4556 | 109.0874 | 80.3647 | 107.4635 | 72.4011
2012-10-31 03:29 | 25.5696 | 130.0618 | 101.2662 | 128.4188 | 93.3253 | 61.4174 | 0.01437 | 0.35043 | 0.005036 | 24.3859 | 1.5749 | 25.0524 | 39.4558 | 15.907 | 20.8651 | 4.2341 | 39.4609 | 109.1967 | 80.4011 | 107.5537 | 72.4602
2012-10-31 03:29 | 25.5771 | 130.138 | 101.3871 | 128.533 | 93.3707 | 61.4319 | 0.014363 | 0.35046 | 0.005034 | 24.3998 | 1.5749 | 25.0523 | 39.4553 | 15.907 | 20.8927 | 4.2351 | 39.4604 | 109.2453 | 80.4944 | 107.6403 | 72.478
2012-10-31 03:29 | 25.5741 | 130.1998 | 101.4521 | 128.61 | 93.4206 | 61.4428 | 0.014354 | 0.35044 | 0.00503 | 24.4141 | 1.5749 | 25.0525 | 39.456 | 15.907 | 20.8375 | 4.2359 | 39.461 | 109.3623 | 80.6146 | 107.7725 | 72.5831
2012-10-31 03:29 | 25.5779 | 130.3524 | 101.4937 | 128.7396 | 93.4698 | 61.4463 | 0.014354 | 0.35048 | 0.005031 | 24.4172 | 1.5749 | 25.0523 | 39.4553 | 15.907 | 20.8293 | 4.2361 | 39.4603 | 109.5231 | 80.6644 | 107.9103 | 72.6405
2012-10-31 03:29 | 25.5741 | 130.3944 | 101.5429 | 128.8006 | 93.4774 | 61.4637 | 0.014354 | 0.35046 | 0.00503 | 24.4151 | 1.5749 | 25.0521 | 39.4547 | 15.907 | 20.8496 | 4.2373 | 39.4597 | 109.5448 | 80.6933 | 107.951 | 72.6278
2012-10-31 03:29 | 25.5741 | 130.5088 | 101.6185 | 128.8997 | 93.5833 | 61.466 | 0.014341 | 0.35046 | 0.005026 | 24.4373 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4532 | 15.907 | 20.8255 | 4.2375 | 39.4582 | 109.6833 | 80.793 | 108.0742 | 72.7578
2012-10-31 03:29 | 25.5786 | 130.601 | 101.7326 | 129.0376 | 93.6294 | 61.4827 | 0.014348 | 0.35056 | 0.00503 | 24.4324 | 1.5749 | 25.0522 | 39.4555 | 15.9068 | 20.8822 | 4.2386 | 39.4605 | 109.7188 | 80.8504 | 108.1554 | 72.7472
2012-10-31 03:29 | 25.5734 | 130.6454 | 101.7539 | 129.1124 | 93.6772 | 61.4902 | 0.014351 | 0.35047 | 0.00503 | 24.4212 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4531 | 15.9071 | 20.8248 | 4.2391 | 39.4581 | 109.8206 | 80.9291 | 108.2876 | 72.8524
2012-10-31 03:29 | 25.5584 | 130.7868 | 101.8183 | 129.1927 | 93.6925 | 61.4995 | 0.014357 | 0.35048 | 0.005032 | 24.4121 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4523 | 15.9068 | 20.8379 | 4.2398 | 39.4574 | 109.9489 | 80.9804 | 108.3548 | 72.8546
2012-10-31 03:29 | 25.5734 | 130.8743 | 101.8975 | 129.3374 | 93.7831 | 61.5082 | 0.014376 | 0.35044 | 0.005038 | 24.3767 | 1.5749 | 25.0511 | 39.452 | 15.9068 | 20.8448 | 4.2404 | 39.457 | 110.0295 | 81.0527 | 108.4926 | 72.9383
2012-10-31 03:29 | 25.5614 | 130.9463 | 101.9044 | 129.3749 | 93.8392 | 61.5214 | 0.014363 | 0.35041 | 0.005033 | 24.3968 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4525 | 15.9068 | 20.8449 | 4.2413 | 39.4575 | 110.1014 | 81.0595 | 108.53 | 72.9943
2012-10-31 03:29 | 25.5592 | 131.0204 | 102.0005 | 129.4947 | 93.8937 | 61.5209 | 0.014345 | 0.35046 | 0.005027 | 24.4305 | 1.5749 | 25.0522 | 39.4559 | 15.9067 | 20.8547 | 4.2413 | 39.4609 | 110.1657 | 81.1458 | 108.64 | 73.039
2012-10-31 03:29 | 25.5696 | 131.1758 | 102.0676 | 129.6348 | 93.9231 | 61.5446 | 0.014354 | 0.35044 | 0.00503 | 24.4141 | 1.5749 | 25.0519 | 39.4545 | 15.9068 | 20.8973 | 4.2429 | 39.4596 | 110.2785 | 81.1703 | 108.7375 | 73.0258
2012-10-31 03:29 | 25.5599 | 131.2386 | 102.1827 | 129.7089 | 94.0268 | 61.5434 | 0.014351 | 0.35051 | 0.00503 | 24.4243 | 1.5749 | 25.0521 | 39.4554 | 15.9068 | 20.8434 | 4.2428 | 39.4605 | 110.3952 | 81.3393 | 108.8655 | 73.1834
2012-10-31 03:29 | 25.5599 | 131.3302 | 102.2054 | 129.7928 | 94.0836 | 61.5527 | 0.014345 | 0.35057 | 0.005029 | 24.4385 | 1.5749 | 25.0517 | 39.4538 | 15.9069 | 20.8715 | 4.2434 | 39.4589 | 110.4587 | 81.3339 | 108.9213 | 73.2121
2012-10-31 03:29 | 25.5614 | 131.3965 | 102.2409 | 129.8858 | 94.1645 | 61.5648 | 0.014348 | 0.35053 | 0.005029 | 24.4304 | 1.5749 | 25.0522 | 39.4557 | 15.9067 | 20.8449 | 4.2443 | 39.4607 | 110.5516 | 81.396 | 109.0409 | 73.3196
2012-10-31 03:29 | 25.5666 | 131.4933 | 102.3709 | 129.9711 | 94.1924 | 61.5746 | 0.01436 | 0.35053 | 0.005034 | 24.41 | 1.575 | 25.0525 | 39.4567 | 15.9068 | 20.8501 | 4.245 | 39.4618 | 110.6432 | 81.5208 | 109.121 | 73.3423
2012-10-31 03:29 | 25.5651 | 131.6102 | 102.4072 | 130.1069 | 94.2779 | 61.585 | 0.014354 | 0.3505 | 0.005031 | 24.4181 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4537 | 15.9068 | 20.8526 | 4.2457 | 39.4587 | 110.7576 | 81.5546 | 109.2543 | 73.4253
2012-10-31 03:29 | 25.5569 | 131.6821 | 102.4406 | 130.1826 | 94.3113 | 61.5775 | 0.01436 | 0.35047 | 0.005033 | 24.4059 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4541 | 15.9067 | 20.8283 | 4.2452 | 39.4591 | 110.8538 | 81.6123 | 109.3543 | 73.483
2012-10-31 03:29 | 25.5614 | 131.7477 | 102.5055 | 130.2329 | 94.3726 | 61.5931 | 0.014351 | 0.3505 | 0.00503 | 24.4232 | 1.5749 | 25.0519 | 39.4549 | 15.9067 | 20.8369 | 4.2462 | 39.4599 | 110.9108 | 81.6686 | 109.396 | 73.5357
2012-10-31 03:29 | 25.5666 | 131.8674 | 102.5864 | 130.3373 | 94.4723 | 61.6093 | 0.014354 | 0.35048 | 0.005031 | 24.4172 | 1.5749 | 25.0511 | 39.4524 | 15.9067 | 20.7939 | 4.2473 | 39.4574 | 111.0735 | 81.7925 | 109.5434 | 73.6784
2012-10-31 03:29 | 25.5644 | 131.9186 | 102.6333 | 130.4381 | 94.489 | 61.6214 | 0.014351 | 0.35056 | 0.005031 | 24.4273 | 1.5749 | 25.0517 | 39.4546 | 15.9066 | 20.8479 | 4.2482 | 39.4597 | 111.0707 | 81.7854 | 109.5902 | 73.6411
2012-10-31 03:29 | 25.5689 | 132.0033 | 102.6983 | 130.5417 | 94.4784 | 61.6162 | 0.01436 | 0.35056 | 0.005034 | 24.412 | 1.5749 | 25.051 | 39.452 | 15.9068 | 20.8805 | 4.2478 | 39.4571 | 111.1228 | 81.8178 | 109.6612 | 73.5979
2012-10-31 03:30 | 25.5621 | 132.1263 | 102.7974 | 130.6265 | 94.6267 | 61.6428 | 0.01436 | 0.35057 | 0.005034 | 24.413 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4537 | 15.9067 | 20.8657 | 4.2497 | 39.4587 | 111.2606 | 81.9317 | 109.7608 | 73.761
2012-10-31 03:30 | 25.5577 | 132.2746 | 102.9404 | 130.7938 | 94.7622 | 61.659 | 0.014341 | 0.3506 | 0.005028 | 24.4473 | 1.575 | 25.053 | 39.4584 | 15.9067 | 20.8251 | 4.2508 | 39.4634 | 111.4495 | 82.1153 | 109.9687 | 73.9371
2012-10-31 03:30 | 25.5651 | 132.3775 | 102.9743 | 130.8965 | 94.868 | 61.6717 | 0.014367 | 0.35057 | 0.005037 | 24.4011 | 1.575 | 25.053 | 39.4584 | 15.9067 | 20.8687 | 4.2516 | 39.4634 | 111.5088 | 82.1056 | 110.0278 | 73.9993
2012-10-31 03:30 | 25.5606 | 132.4226 | 103.0643 | 130.9645 | 94.89 | 61.674 | 0.01437 | 0.35058 | 0.005038 | 24.397 | 1.575 | 25.0535 | 39.4603 | 15.9065 | 20.8561 | 4.2518 | 39.4653 | 111.5665 | 82.2082 | 110.1084 | 74.0339
2012-10-31 03:30 | 25.5681 | 132.5027 | 103.1172 | 131.0484 | 94.9088 | 61.6798 | 0.01436 | 0.35061 | 0.005035 | 24.416 | 1.575 | 25.053 | 39.4588 | 15.9066 | 20.8917 | 4.2522 | 39.4638 | 111.611 | 82.2255 | 110.1567 | 74.0171
2012-10-31 03:30 | 25.5674 | 132.5936 | 103.1958 | 131.1354 | 94.9384 | 61.6815 | 0.014363 | 0.35053 | 0.005035 | 24.4049 | 1.575 | 25.0529 | 39.458 | 15.9067 | 20.871 | 4.2523 | 39.463 | 111.7226 | 82.3248 | 110.2644 | 74.0674
2012-10-31 03:30 | 25.5719 | 132.686 | 103.2608 | 131.2353 | 95.0488 | 61.6856 | 0.014351 | 0.35058 | 0.005031 | 24.4293 | 1.575 | 25.0529 | 39.4583 | 15.9066 | 20.8634 | 4.2526 | 39.4633 | 111.8226 | 82.3974 | 110.3719 | 74.1854
2012-10-31 03:30 | 25.5629 | 132.7381 | 103.3123 | 131.2988 | 95.0549 | 61.696 | 0.014354 | 0.35061 | 0.005033 | 24.4262 | 1.575 | 25.0526 | 39.4572 | 15.9066 | 20.8584 | 4.2533 | 39.4622 | 111.8797 | 82.4539 | 110.4404 | 74.1965
2012-10-31 03:30 | 25.5651 | 132.7861 | 103.3561 | 131.3621 | 95.0836 | 61.7203 | 0.014345 | 0.35063 | 0.00503 | 24.4425 | 1.575 | 25.0527 | 39.4582 | 15.9065 | 20.8486 | 4.255 | 39.4632 | 111.9375 | 82.5075 | 110.5135 | 74.235
2012-10-31 03:30 | 25.5659 | 132.8786 | 103.4174 | 131.4812 | 95.0655 | 61.7249 | 0.014367 | 0.35058 | 0.005037 | 24.4021 | 1.575 | 25.0529 | 39.4586 | 15.9065 | 20.8414 | 4.2553 | 39.4636 | 112.0372 | 82.576 | 110.6398 | 74.2241
2012-10-31 03:30 | 25.5719 | 132.9533 | 103.4272 | 131.533 | 95.1358 | 61.7249 | 0.01436 | 0.35063 | 0.005035 | 24.417 | 1.575 | 25.0528 | 39.458 | 15.9066 | 20.8554 | 4.2553 | 39.463 | 112.0979 | 82.5718 | 110.6776 | 74.2804
2012-10-31 03:30 | 25.5614 | 133.0345 | 103.5377 | 131.6179 | 95.2728 | 61.7324 | 0.014357 | 0.3506 | 0.005034 | 24.4201 | 1.575 | 25.0521 | 39.4558 | 15.9066 | 20.8248 | 4.2558 | 39.4608 | 112.2097 | 82.7129 | 110.7931 | 74.448
2012-10-31 03:30 | 25.5666 | 133.0894 | 103.558 | 131.6765 | 95.3271 | 61.7335 | 0.014357 | 0.35061 | 0.005034 | 24.4211 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4543 | 15.9066 | 20.838 | 4.2559 | 39.4594 | 112.2514 | 82.72 | 110.8385 | 74.4891
2012-10-31 03:30 | 25.5621 | 133.188 | 103.6329 | 131.7866 | 95.3831 | 61.748 | 0.014376 | 0.35058 | 0.00504 | 24.3868 | 1.5749 | 25.0511 | 39.453 | 15.9064 | 20.8697 | 4.2569 | 39.4581 | 112.3183 | 82.7632 | 110.9169 | 74.5134
2012-10-31 03:30 | 25.5689 | 133.2827 | 103.7418 | 131.8659 | 95.5034 | 61.7648 | 0.01436 | 0.35063 | 0.005035 | 24.417 | 1.5749 | 25.0511 | 39.453 | 15.9064 | 20.8925 | 4.2581 | 39.458 | 112.3902 | 82.8493 | 110.9734 | 74.6109
2012-10-31 03:30 | 25.5696 | 133.3368 | 103.7576 | 131.9086 | 95.47 | 61.7572 | 0.014363 | 0.35061 | 0.005036 | 24.4109 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4517 | 15.9064 | 20.8812 | 4.2575 | 39.4568 | 112.4556 | 82.8764 | 111.0274 | 74.5888
2012-10-31 03:30 | 25.5666 | 133.4255 | 103.834 | 131.9857 | 95.5049 | 61.7786 | 0.014354 | 0.3506 | 0.005032 | 24.4252 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4546 | 15.9065 | 20.8782 | 4.259 | 39.4596 | 112.5473 | 82.9558 | 111.1075 | 74.6267
2012-10-31 03:30 | 25.5659 | 133.463 | 103.8711 | 132.0767 | 95.5344 | 61.7832 | 0.014379 | 0.3506 | 0.005041 | 24.3827 | 1.5749 | 25.0517 | 39.4549 | 15.9065 | 20.8895 | 4.2593 | 39.4599 | 112.5735 | 82.9816 | 111.1872 | 74.6449
2012-10-31 03:30 | 25.5689 | 133.4928 | 103.8741 | 132.1369 | 95.6887 | 61.7827 | 0.014367 | 0.35061 | 0.005037 | 24.4041 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4545 | 15.9064 | 20.8684 | 4.2593 | 39.4595 | 112.6244 | 83.0057 | 111.2685 | 74.8203
2012-10-31 03:30 | 25.5659 | 133.6044 | 103.9883 | 132.2065 | 95.7197 | 61.7977 | 0.014351 | 0.35058 | 0.005031 | 24.4293 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4533 | 15.9064 | 20.8695 | 4.2603 | 39.4583 | 112.7349 | 83.1188 | 111.337 | 74.8502
2012-10-31 03:30 | 25.5726 | 133.6302 | 104.0328 | 132.2972 | 95.734 | 61.8052 | 0.014345 | 0.35064 | 0.00503 | 24.4436 | 1.5749 | 25.0513 | 39.4538 | 15.9064 | 20.84 | 4.2609 | 39.4588 | 112.7902 | 83.1928 | 111.4572 | 74.894
2012-10-31 03:30 | 25.5749 | 133.7242 | 104.02 | 132.3529 | 95.7855 | 61.8012 | 0.014357 | 0.35061 | 0.005034 | 24.4211 | 1.5749 | 25.0514 | 39.4542 | 15.9064 | 20.8303 | 4.2606 | 39.4592 | 112.8939 | 83.1897 | 111.5226 | 74.9552
2012-10-31 03:30 | 25.5876 | 133.7828 | 104.1197 | 132.4076 | 95.8624 | 61.8173 | 0.014351 | 0.35061 | 0.005032 | 24.4313 | 1.5749 | 25.051 | 39.4531 | 15.9063 | 20.855 | 4.2617 | 39.4582 | 112.9278 | 83.2647 | 111.5526 | 75.0074
2012-10-31 03:30 | 25.5838 | 133.863 | 104.1537 | 132.4764 | 95.9002 | 61.8179 | 0.014351 | 0.35064 | 0.005032 | 24.4334 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4535 | 15.9064 | 20.8753 | 4.2617 | 39.4585 | 112.9877 | 83.2784 | 111.6011 | 75.0249
2012-10-31 03:31 | 25.5913 | 133.9317 | 104.2481 | 132.5603 | 95.8661 | 61.8249 | 0.01436 | 0.35057 | 0.005034 | 24.413 | 1.5749 | 25.0513 | 39.4536 | 15.9065 | 20.8627 | 4.2622 | 39.4586 | 113.069 | 83.3854 | 111.6976 | 75.0034
2012-10-31 03:31 | 25.5779 | 133.9565 | 104.3066 | 132.6538 | 95.9208 | 61.8329 | 0.014351 | 0.35069 | 0.005033 | 24.4363 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4548 | 15.9064 | 20.8534 | 4.2628 | 39.4598 | 113.1031 | 83.4532 | 111.8004 | 75.0674
2012-10-31 03:31 | 25.5846 | 134.0626 | 104.2982 | 132.7254 | 96.0032 | 61.8318 | 0.014357 | 0.35066 | 0.005034 | 24.4241 | 1.575 | 25.0525 | 39.4574 | 15.9065 | 20.848 | 4.2627 | 39.4624 | 113.2146 | 83.4502 | 111.8774 | 75.1552
2012-10-31 03:31 | 25.5928 | 134.1396 | 104.4084 | 132.7603 | 96.034 | 61.8514 | 0.014354 | 0.35071 | 0.005034 | 24.4333 | 1.575 | 25.0524 | 39.4575 | 15.9063 | 20.8923 | 4.264 | 39.4626 | 113.2473 | 83.5161 | 111.868 | 75.1417
2012-10-31 03:31 | 25.5913 | 134.203 | 104.475 | 132.8352 | 96.1309 | 61.8699 | 0.014357 | 0.35069 | 0.005035 | 24.4261 | 1.575 | 25.0525 | 39.4573 | 15.9064 | 20.8788 | 4.2653 | 39.4624 | 113.3242 | 83.5962 | 111.9564 | 75.2521
2012-10-31 03:31 | 25.5906 | 134.2367 | 104.4894 | 132.8956 | 96.2096 | 61.867 | 0.01436 | 0.35067 | 0.005036 | 24.42 | 1.5749 | 25.0516 | 39.4545 | 15.9065 | 20.8179 | 4.2651 | 39.4595 | 113.4188 | 83.6715 | 112.0777 | 75.3917
2012-10-31 03:31 | 25.5898 | 134.3659 | 104.5642 | 132.9521 | 96.3638 | 61.878 | 0.014367 | 0.35061 | 0.005037 | 24.4041 | 1.575 | 25.0523 | 39.457 | 15.9064 | 20.8612 | 4.2659 | 39.462 | 113.5047 | 83.703 | 112.0909 | 75.5026
2012-10-31 03:31 | 25.5921 | 134.3988 | 104.6535 | 133.027 | 96.3888 | 61.8774 | 0.014351 | 0.35063 | 0.005032 | 24.4323 | 1.575 | 25.0525 | 39.4575 | 15.9064 | 20.8796 | 4.2658 | 39.4625 | 113.5192 | 83.7739 | 112.1474 | 75.5092
2012-10-31 03:31 | 25.5951 | 134.4782 | 104.7057 | 133.137 | 96.4674 | 61.889 | 0.014338 | 0.35064 | 0.005028 | 24.4555 | 1.575 | 25.0527 | 39.4582 | 15.9064 | 20.8826 | 4.2666 | 39.4632 | 113.5956 | 83.8231 | 112.2544 | 75.5848
2012-10-31 03:31 | 25.5913 | 134.5241 | 104.7737 | 133.1675 | 96.422 | 61.9023 | 0.014354 | 0.35066 | 0.005033 | 24.4292 | 1.5751 | 25.0534 | 39.461 | 15.9062 | 20.8226 | 4.2675 | 39.4661 | 113.7015 | 83.9511 | 112.3449 | 75.5994
2012-10-31 03:31 | 25.5898 | 134.5532 | 104.776 | 133.2119 | 96.4773 | 61.9029 | 0.014354 | 0.3506 | 0.005032 | 24.4252 | 1.5751 | 25.0534 | 39.4607 | 15.9063 | 20.8572 | 4.2676 | 39.4658 | 113.696 | 83.9188 | 112.3547 | 75.6201
2012-10-31 03:31 | 25.5883 | 134.6435 | 104.8766 | 133.2677 | 96.5854 | 61.9306 | 0.014351 | 0.35063 | 0.005032 | 24.4323 | 1.575 | 25.0522 | 39.4564 | 15.9064 | 20.7915 | 4.2695 | 39.4614 | 113.852 | 84.0851 | 112.4762 | 75.7939
2012-10-31 03:31 | 25.5898 | 134.7023 | 104.8592 | 133.3418 | 96.5869 | 61.9248 | 0.014351 | 0.35063 | 0.005032 | 24.4323 | 1.575 | 25.0524 | 39.4575 | 15.9063 | 20.8372 | 4.2691 | 39.4626 | 113.8651 | 84.022 | 112.5046 | 75.7497
2012-10-31 03:31 | 25.5846 | 134.7468 | 104.9447 | 133.4206 | 96.6233 | 61.9162 | 0.014351 | 0.35063 | 0.005032 | 24.4323 | 1.575 | 25.0521 | 39.4566 | 15.9063 | 20.8079 | 4.2685 | 39.4616 | 113.9389 | 84.1368 | 112.6127 | 75.8154
2012-10-31 03:31 | 25.5928 | 134.8124 | 105.0021 | 133.4861 | 96.7185 | 61.9347 | 0.014357 | 0.3506 | 0.005034 | 24.4201 | 1.575 | 25.0524 | 39.4578 | 15.9062 | 20.8161 | 4.2698 | 39.4628 | 113.9963 | 84.186 | 112.67 | 75.9024
2012-10-31 03:31 | 25.5943 | 134.8789 | 105.0376 | 133.5487 | 96.7502 | 61.9439 | 0.014345 | 0.35067 | 0.00503 | 24.4455 | 1.575 | 25.0526 | 39.458 | 15.9063 | 20.8376 | 4.2704 | 39.463 | 114.0413 | 84.2 | 112.7111 | 75.9126
2012-10-31 03:31 | 25.5838 | 134.8951 | 105.1065 | 133.5879 | 96.7246 | 61.9387 | 0.014354 | 0.35074 | 0.005035 | 24.4353 | 1.575 | 25.0523 | 39.4576 | 15.9062 | 20.8392 | 4.2701 | 39.4626 | 114.0559 | 84.2673 | 112.7487 | 75.8854
2012-10-31 03:31 | 25.5906 | 134.9784 | 105.136 | 133.6673 | 96.8184 | 61.9393 | 0.014357 | 0.35064 | 0.005034 | 24.4231 | 1.575 | 25.0522 | 39.4572 | 15.9062 | 20.8339 | 4.2701 | 39.4622 | 114.1445 | 84.3021 | 112.8334 | 75.9845
2012-10-31 03:31 | 25.5831 | 135.0244 | 105.1852 | 133.6827 | 96.8979 | 61.9416 | 0.014354 | 0.35067 | 0.005034 | 24.4302 | 1.575 | 25.0515 | 39.4548 | 15.9062 | 20.7943 | 4.2703 | 39.4599 | 114.2301 | 84.3909 | 112.8884 | 76.1036
2012-10-31 03:31 | 25.5891 | 135.0878 | 105.2479 | 133.7537 | 96.9492 | 61.9647 | 0.014357 | 0.35061 | 0.005034 | 24.4211 | 1.575 | 25.052 | 39.4562 | 15.9064 | 20.8324 | 4.2718 | 39.4612 | 114.2554 | 84.4155 | 112.9213 | 76.1168
2012-10-31 03:31 | 25.5898 | 135.1535 | 105.3243 | 133.8308 | 97.052 | 61.9653 | 0.014363 | 0.35069 | 0.005037 | 24.4159 | 1.575 | 25.0517 | 39.4553 | 15.9063 | 20.8572 | 4.2719 | 39.4603 | 114.2963 | 84.4671 | 112.9736 | 76.1948
2012-10-31 03:31 | 25.5876 | 135.2087 | 105.3448 | 133.9127 | 96.9931 | 61.9728 | 0.014354 | 0.35067 | 0.005034 | 24.4302 | 1.575 | 25.052 | 39.4564 | 15.9062 | 20.7827 | 4.2724 | 39.4614 | 114.426 | 84.5621 | 113.13 | 76.2104
2012-10-31 03:31 | 25.5906 | 135.2958 | 105.4234 | 133.9386 | 97.0453 | 61.9717 | 0.01436 | 0.35069 | 0.005036 | 24.421 | 1.575 | 25.0526 | 39.4579 | 15.9064 | 20.8179 | 4.2723 | 39.463 | 114.4779 | 84.6055 | 113.1207 | 76.2274
2012-10-31 03:31 | 25.5906 | 135.3417 | 105.4423 | 133.973 | 97.0642 | 61.9861 | 0.014351 | 0.35069 | 0.005033 | 24.4363 | 1.575 | 25.0526 | 39.4585 | 15.9061 | 20.8058 | 4.2733 | 39.4635 | 114.5359 | 84.6365 | 113.1672 | 76.2584
2012-10-31 03:31 | 25.5846 | 135.4198 | 105.493 | 134.0779 | 97.0771 | 61.9884 | 0.014351 | 0.35073 | 0.005033 | 24.4393 | 1.575 | 25.0521 | 39.457 | 15.9061 | 20.7637 | 4.2735 | 39.4621 | 114.6561 | 84.7293 | 113.3142 | 76.3134
2012-10-31 03:31 | 25.5891 | 135.4473 | 105.5202 | 134.1626 | 97.1194 | 62.0034 | 0.014351 | 0.35066 | 0.005032 | 24.4343 | 1.575 | 25.0524 | 39.4576 | 15.9062 | 20.7682 | 4.2745 | 39.4627 | 114.6791 | 84.752 | 113.3944 | 76.3512
2012-10-31 03:32 | 25.5913 | 135.5107 | 105.5527 | 134.1801 | 97.1896 | 61.9936 | 0.014348 | 0.35071 | 0.005032 | 24.4435 | 1.575 | 25.0521 | 39.4566 | 15.9063 | 20.8105 | 4.2738 | 39.4616 | 114.7002 | 84.7422 | 113.3696 | 76.3791
2012-10-31 03:32 | 25.5973 | 135.5664 | 105.5776 | 134.2358 | 97.1843 | 62.0115 | 0.01436 | 0.35073 | 0.005036 | 24.424 | 1.575 | 25.0519 | 39.4558 | 15.9063 | 20.8406 | 4.2751 | 39.4608 | 114.7258 | 84.737 | 113.3952 | 76.3437
2012-10-31 03:32 | 25.5943 | 135.6475 | 105.6162 | 134.2787 | 97.2683 | 62.0196 | 0.014351 | 0.35064 | 0.005032 | 24.4334 | 1.575 | 25.0528 | 39.4586 | 15.9063 | 20.7975 | 4.2756 | 39.4637 | 114.85 | 84.8187 | 113.4812 | 76.4708
2012-10-31 03:32 | 25.5898 | 135.7004 | 105.6911 | 134.32 | 97.3091 | 62.0196 | 0.014345 | 0.35076 | 0.005032 | 24.4516 | 1.575 | 25.0525 | 39.4579 | 15.9063 | 20.801 | 4.2756 | 39.4629 | 114.8994 | 84.8901 | 113.519 | 76.5081
2012-10-31 03:32 | 25.5936 | 135.7463 | 105.7629 | 134.3964 | 97.4226 | 62.0081 | 0.014351 | 0.35067 | 0.005032 | 24.4353 | 1.575 | 25.0528 | 39.4583 | 15.9065 | 20.7887 | 4.2748 | 39.4633 | 114.9576 | 84.9742 | 113.6077 | 76.6339
2012-10-31 03:32 | 25.5861 | 135.7924 | 105.8008 | 134.4692 | 97.4264 | 62.0242 | 0.014357 | 0.35071 | 0.005035 | 24.4282 | 1.575 | 25.0523 | 39.4571 | 15.9063 | 20.7933 | 4.2759 | 39.4621 | 114.9991 | 85.0075 | 113.6759 | 76.6331
2012-10-31 03:32 | 25.5786 | 135.8537 | 105.8349 | 134.5267 | 97.453 | 62.041 | 0.014354 | 0.35073 | 0.005034 | 24.4342 | 1.575 | 25.0519 | 39.456 | 15.9062 | 20.7978 | 4.2771 | 39.461 | 115.0559 | 85.0371 | 113.7289 | 76.6552
2012-10-31 03:32 | 25.5846 | 135.9209 | 105.8598 | 134.5939 | 97.5119 | 62.0335 | 0.01436 | 0.35067 | 0.005036 | 24.42 | 1.575 | 25.0518 | 39.4556 | 15.9063 | 20.8279 | 4.2766 | 39.4607 | 115.093 | 85.0319 | 113.766 | 76.684
2012-10-31 03:32 | 25.5816 | 135.9524 | 105.9703 | 134.6215 | 97.6526 | 62.0641 | 0.014332 | 0.35066 | 0.005026 | 24.4667 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4526 | 15.9063 | 20.8089 | 4.2787 | 39.4577 | 115.1435 | 85.1614 | 113.8126 | 76.8437
2012-10-31 03:32 | 25.5868 | 136.0226 | 105.9982 | 134.7069 | 97.7145 | 62.0485 | 0.01436 | 0.35077 | 0.005037 | 24.4271 | 1.5748 | 25.0501 | 39.4501 | 15.9064 | 20.8141 | 4.2776 | 39.4552 | 115.2085 | 85.1841 | 113.8928 | 76.9004
2012-10-31 03:32 | 25.5861 | 136.0984 | 106.0391 | 134.7483 | 97.7138 | 62.0572 | 0.01437 | 0.35077 | 0.005041 | 24.4101 | 1.5749 | 25.0507 | 39.4522 | 15.9063 | 20.8335 | 4.2782 | 39.4572 | 115.2649 | 85.2056 | 113.9148 | 76.8803
2012-10-31 03:32 | 25.5861 | 136.1214 | 106.0844 | 134.798 | 97.7403 | 62.0543 | 0.014345 | 0.35073 | 0.005031 | 24.4496 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4526 | 15.9064 | 20.7973 | 4.278 | 39.4576 | 115.3241 | 85.2871 | 114.0007 | 76.943
2012-10-31 03:32 | 25.5846 | 136.1926 | 106.1359 | 134.8653 | 97.7728 | 62.0699 | 0.01436 | 0.3507 | 0.005036 | 24.422 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4516 | 15.9064 | 20.836 | 4.2791 | 39.4566 | 115.3566 | 85.2999 | 114.0293 | 76.9368
2012-10-31 03:32 | 25.5838 | 136.1918 | 106.2145 | 134.9257 | 97.8098 | 62.0739 | 0.014348 | 0.35073 | 0.005032 | 24.4445 | 1.5749 | 25.0513 | 39.4539 | 15.9063 | 20.8312 | 4.2794 | 39.4589 | 115.3606 | 85.3833 | 114.0945 | 76.9786
2012-10-31 03:32 | 25.5801 | 136.2723 | 106.2486 | 134.9564 | 97.791 | 62.0774 | 0.01436 | 0.35067 | 0.005036 | 24.42 | 1.5749 | 25.0517 | 39.4551 | 15.9064 | 20.8275 | 4.2796 | 39.4601 | 115.4448 | 85.4211 | 114.1289 | 76.9635
2012-10-31 03:32 | 25.5726 | 136.2762 | 106.2714 | 135.0445 | 97.8515 | 62.0722 | 0.014354 | 0.35077 | 0.005035 | 24.4373 | 1.5749 | 25.0514 | 39.4543 | 15.9063 | 20.8159 | 4.2793 | 39.4593 | 115.4603 | 85.4555 | 114.2286 | 77.0356
2012-10-31 03:32 | 25.5794 | 136.3634 | 106.3122 | 135.0093 | 97.9037 | 62.078 | 0.014348 | 0.3508 | 0.005033 | 24.4495 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4545 | 15.9063 | 20.8308 | 4.2797 | 39.4596 | 115.5326 | 85.4814 | 114.1785 | 77.0729
2012-10-31 03:32 | 25.5749 | 136.4507 | 106.3455 | 135.1042 | 97.9635 | 62.093 | 0.014354 | 0.35076 | 0.005035 | 24.4363 | 1.5749 | 25.0507 | 39.452 | 15.9064 | 20.8383 | 4.2807 | 39.457 | 115.6124 | 85.5072 | 114.2659 | 77.1252
2012-10-31 03:32 | 25.5764 | 136.4905 | 106.4302 | 135.1057 | 98.0481 | 62.0994 | 0.014357 | 0.35076 | 0.005036 | 24.4311 | 1.5749 | 25.0514 | 39.4545 | 15.9063 | 20.8398 | 4.2811 | 39.4595 | 115.6507 | 85.5904 | 114.2659 | 77.2083
2012-10-31 03:32 | 25.5861 | 136.5576 | 106.4815 | 135.1957 | 98.1335 | 62.1075 | 0.014348 | 0.35079 | 0.005033 | 24.4485 | 1.575 | 25.0519 | 39.456 | 15.9063 | 20.8254 | 4.2817 | 39.461 | 115.7322 | 85.6561 | 114.3703 | 77.3081
2012-10-31 03:32 | 25.5816 | 136.6105 | 106.5073 | 135.3136 | 98.1252 | 62.0953 | 0.014354 | 0.35079 | 0.005035 | 24.4383 | 1.575 | 25.0519 | 39.4562 | 15.9062 | 20.837 | 4.2808 | 39.4612 | 115.7735 | 85.6703 | 114.4766 | 77.2882
2012-10-31 03:32 | 25.5779 | 136.6183 | 106.5679 | 135.3022 | 98.0988 | 62.1184 | 0.014357 | 0.35077 | 0.005036 | 24.4322 | 1.5749 | 25.0511 | 39.4534 | 15.9062 | 20.8132 | 4.2824 | 39.4584 | 115.8051 | 85.7547 | 114.489 | 77.2856
2012-10-31 03:32 | 25.5756 | 136.704 | 106.6072 | 135.3496 | 98.1343 | 62.1208 | 0.014354 | 0.35074 | 0.005035 | 24.4353 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4546 | 15.9063 | 20.831 | 4.2826 | 39.4596 | 115.873 | 85.7762 | 114.5186 | 77.3033
2012-10-31 03:32 | 25.5749 | 136.7952 | 106.6367 | 135.4522 | 98.1714 | 62.1242 | 0.014363 | 0.35079 | 0.005038 | 24.423 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4545 | 15.9063 | 20.8504 | 4.2828 | 39.4595 | 115.9448 | 85.7863 | 114.6018 | 77.321
2012-10-31 03:32 | 25.5831 | 136.8379 | 106.679 | 135.468 | 98.2136 | 62.1358 | 0.014351 | 0.35077 | 0.005034 | 24.4424 | 1.5749 | 25.0513 | 39.4541 | 15.9063 | 20.8746 | 4.2836 | 39.4591 | 115.9633 | 85.8044 | 114.5934 | 77.339
2012-10-31 03:33 | 25.5741 | 136.7982 | 106.7305 | 135.5202 | 98.25 | 62.1398 | 0.014363 | 0.35077 | 0.005038 | 24.422 | 1.575 | 25.0515 | 39.4551 | 15.9061 | 20.8656 | 4.2839 | 39.4602 | 115.9326 | 85.8649 | 114.6546 | 77.3844
2012-10-31 03:33 | 25.5868 | 136.8837 | 106.747 | 135.5941 | 98.2627 | 62.1497 | 0.014357 | 0.35076 | 0.005036 | 24.4311 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4526 | 15.9063 | 20.8783 | 4.2846 | 39.4576 | 116.0054 | 85.8687 | 114.7158 | 77.3844
2012-10-31 03:33 | 25.5726 | 136.9345 | 106.7782 | 135.6105 | 98.2674 | 62.1398 | 0.014379 | 0.35079 | 0.005044 | 24.3958 | 1.5749 | 25.0513 | 39.454 | 15.9063 | 20.8721 | 4.2839 | 39.4591 | 116.0624 | 85.9061 | 114.7384 | 77.3953
2012-10-31 03:33 | 25.5764 | 136.969 | 106.8084 | 135.6641 | 98.3241 | 62.1462 | 0.014348 | 0.35079 | 0.005033 | 24.4485 | 1.5749 | 25.0514 | 39.4547 | 15.9062 | 20.8759 | 4.2844 | 39.4597 | 116.0931 | 85.9325 | 114.7882 | 77.4482
2012-10-31 03:33 | 25.5794 | 137.0523 | 106.8757 | 135.7474 | 98.4028 | 62.152 | 0.01436 | 0.35076 | 0.005037 | 24.426 | 1.5749 | 25.0511 | 39.4537 | 15.9062 | 20.8508 | 4.2848 | 39.4587 | 116.2015 | 86.0249 | 114.8966 | 77.552
2012-10-31 03:33 | 25.5779 | 137.0355 | 106.9121 | 135.7727 | 98.3899 | 62.152 | 0.014363 | 0.35079 | 0.005038 | 24.423 | 1.5749 | 25.0515 | 39.4546 | 15.9063 | 20.8534 | 4.2848 | 39.4597 | 116.1821 | 86.0587 | 114.9193 | 77.5365
2012-10-31 03:33 | 25.5786 | 137.1664 | 106.9279 | 135.8193 | 98.436 | 62.1693 | 0.014357 | 0.35082 | 0.005037 | 24.4352 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4539 | 15.9062 | 20.8661 | 4.286 | 39.4589 | 116.3003 | 86.0618 | 114.9532 | 77.5699
2012-10-31 03:33 | 25.5786 | 137.1664 | 106.943 | 135.8422 | 98.4171 | 62.1653 | 0.014354 | 0.35074 | 0.005035 | 24.4353 | 1.5749 | 25.0508 | 39.453 | 15.9061 | 20.846 | 4.2857 | 39.4581 | 116.3204 | 86.097 | 114.9962 | 77.5711
2012-10-31 03:33 | 25.5838 | 137.2214 | 107.0314 | 135.9584 | 98.4563 | 62.167 | 0.014351 | 0.35073 | 0.005033 | 24.4393 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4529 | 15.9063 | 20.8271 | 4.2858 | 39.4579 | 116.3943 | 86.2043 | 115.1313 | 77.6292
2012-10-31 03:33 | 25.5801 | 137.256 | 107.0391 | 135.9853 | 98.4488 | 62.182 | 0.014363 | 0.35079 | 0.005038 | 24.423 | 1.5749 | 25.051 | 39.4532 | 15.9062 | 20.8877 | 4.2868 | 39.4583 | 116.3683 | 86.1514 | 115.0976 | 77.5611
2012-10-31 03:33 | 25.5846 | 137.2987 | 107.0436 | 135.9898 | 98.4042 | 62.1861 | 0.014351 | 0.35079 | 0.005034 | 24.4434 | 1.575 | 25.0516 | 39.4553 | 15.9061 | 20.848 | 4.2871 | 39.4604 | 116.4507 | 86.1956 | 115.1418 | 77.5562
2012-10-31 03:33 | 25.5801 | 137.3402 | 107.0391 | 136.0274 | 98.3997 | 62.1895 | 0.014351 | 0.35079 | 0.005034 | 24.4434 | 1.575 | 25.0517 | 39.4554 | 15.9062 | 20.8556 | 4.2873 | 39.4605 | 116.4846 | 86.1835 | 115.1718 | 77.5441
2012-10-31 03:33 | 25.5876 | 137.3936 | 107.0768 | 136.1114 | 98.479 | 62.197 | 0.014341 | 0.35077 | 0.00503 | 24.4595 | 1.575 | 25.052 | 39.4565 | 15.9062 | 20.8269 | 4.2879 | 39.4615 | 116.5667 | 86.2499 | 115.2845 | 77.6521
2012-10-31 03:33 | 25.5906 | 137.4158 | 107.0912 | 136.1068 | 98.4934 | 62.1959 | 0.01437 | 0.35077 | 0.005041 | 24.4101 | 1.575 | 25.0512 | 39.4545 | 15.906 | 20.8179 | 4.2878 | 39.4595 | 116.5979 | 86.2733 | 115.2889 | 77.6755
2012-10-31 03:33 | 25.6025 | 137.5119 | 107.0993 | 136.176 | 98.5355 | 62.197 | 0.014367 | 0.35082 | 0.00504 | 24.4182 | 1.575 | 25.0513 | 39.4551 | 15.9059 | 20.7856 | 4.2879 | 39.4601 | 116.7263 | 86.3137 | 115.3904 | 77.7499
2012-10-31 03:33 | 25.6011 | 137.5143 | 107.1168 | 136.2129 | 98.6513 | 62.2057 | 0.014354 | 0.35074 | 0.005035 | 24.4353 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4541 | 15.9062 | 20.8083 | 4.2885 | 39.4591 | 116.706 | 86.3085 | 115.4046 | 77.843
2012-10-31 03:33 | 25.5973 | 137.5603 | 107.1849 | 136.255 | 98.6437 | 62.2086 | 0.014351 | 0.35085 | 0.005035 | 24.4474 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4541 | 15.9061 | 20.8125 | 4.2887 | 39.4591 | 116.7478 | 86.3724 | 115.4425 | 77.8312
2012-10-31 03:33 | 25.5936 | 137.6102 | 107.2039 | 136.3087 | 98.7497 | 62.2242 | 0.014354 | 0.35079 | 0.005035 | 24.4383 | 1.575 | 25.0517 | 39.4562 | 15.906 | 20.8169 | 4.2897 | 39.4612 | 116.7933 | 86.387 | 115.4918 | 77.9328
2012-10-31 03:33 | 25.5958 | 137.6278 | 107.2287 | 136.3454 | 98.7632 | 62.2277 | 0.014345 | 0.35074 | 0.005031 | 24.4506 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4518 | 15.9061 | 20.7749 | 4.29 | 39.4569 | 116.8529 | 86.4538 | 115.5705 | 77.9883
2012-10-31 03:33 | 25.6003 | 137.7127 | 107.2711 | 136.3575 | 98.779 | 62.2207 | 0.014345 | 0.35082 | 0.005032 | 24.4556 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4531 | 15.9061 | 20.8195 | 4.2895 | 39.4581 | 116.8932 | 86.4516 | 115.538 | 77.9595
2012-10-31 03:33 | 25.5966 | 137.7205 | 107.2976 | 136.4112 | 98.8018 | 62.2392 | 0.014338 | 0.35076 | 0.005029 | 24.4635 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4533 | 15.9061 | 20.8158 | 4.2908 | 39.4583 | 116.9047 | 86.4818 | 115.5954 | 77.986
2012-10-31 03:33 | 25.607 | 137.7462 | 107.3685 | 136.479 | 98.8387 | 62.2352 | 0.014341 | 0.35083 | 0.005031 | 24.4634 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4522 | 15.9061 | 20.8262 | 4.2905 | 39.4572 | 116.92 | 86.5423 | 115.6528 | 78.0125
2012-10-31 03:33 | 25.613 | 137.8594 | 107.4048 | 136.5692 | 98.8825 | 62.2439 | 0.014367 | 0.35082 | 0.00504 | 24.4182 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4537 | 15.906 | 20.8322 | 4.2911 | 39.4587 | 117.0272 | 86.5726 | 115.737 | 78.0503
2012-10-31 03:33 | 25.5996 | 137.8384 | 107.4368 | 136.5788 | 98.8766 | 62.2473 | 0.014357 | 0.35076 | 0.005036 | 24.4311 | 1.5749 | 25.0505 | 39.4523 | 15.9061 | 20.855 | 4.2913 | 39.4573 | 116.9834 | 86.5818 | 115.7238 | 78.0216
2012-10-31 03:33 | 25.6025 | 137.937 | 107.4662 | 136.6008 | 98.8947 | 62.2433 | 0.014357 | 0.35082 | 0.005037 | 24.4352 | 1.575 | 25.0513 | 39.4548 | 15.9059 | 20.8177 | 4.2911 | 39.4599 | 117.1193 | 86.6485 | 115.7831 | 78.077
2012-10-31 03:33 | 25.6055 | 137.9055 | 107.4994 | 136.6536 | 98.9355 | 62.2502 | 0.01436 | 0.35083 | 0.005038 | 24.4311 | 1.575 | 25.0512 | 39.4544 | 15.906 | 20.8529 | 4.2915 | 39.4594 | 117.0526 | 86.6465 | 115.8007 | 78.0826
2012-10-31 03:34 | 25.6108 | 138.0104 | 107.5653 | 136.6857 | 98.9748 | 62.2577 | 0.014354 | 0.35089 | 0.005037 | 24.4453 | 1.575 | 25.0515 | 39.4553 | 15.906 | 20.8501 | 4.292 | 39.4603 | 117.1603 | 86.7152 | 115.8356 | 78.1247
2012-10-31 03:34 | 25.6085 | 138.0119 | 107.5932 | 136.714 | 99.0519 | 62.2612 | 0.014373 | 0.35079 | 0.005042 | 24.406 | 1.5749 | 25.0511 | 39.454 | 15.906 | 20.8599 | 4.2923 | 39.459 | 117.152 | 86.7333 | 115.8541 | 78.192
2012-10-31 03:34 | 25.6115 | 138.0111 | 107.6113 | 136.7246 | 99.0625 | 62.2745 | 0.014354 | 0.35085 | 0.005036 | 24.4423 | 1.5749 | 25.051 | 39.4537 | 15.9061 | 20.8789 | 4.2932 | 39.4587 | 117.1322 | 86.7324 | 115.8457 | 78.1836
2012-10-31 03:34 | 25.6108 | 138.064 | 107.7203 | 136.789 | 99.1412 | 62.2525 | 0.014373 | 0.3508 | 0.005042 | 24.4069 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4512 | 15.9061 | 20.8421 | 4.2917 | 39.4562 | 117.2219 | 86.8782 | 115.9469 | 78.2991
2012-10-31 03:34 | 25.607 | 138.0794 | 107.6976 | 136.8273 | 99.1903 | 62.2647 | 0.01436 | 0.35083 | 0.005038 | 24.4311 | 1.5747 | 25.048 | 39.4437 | 15.9063 | 20.8343 | 4.2925 | 39.4488 | 117.2451 | 86.8633 | 115.993 | 78.356
2012-10-31 03:34 | 25.6078 | 138.1568 | 107.7363 | 136.874 | 99.2138 | 62.2762 | 0.014354 | 0.35079 | 0.005035 | 24.4383 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4463 | 15.906 | 20.8632 | 4.2933 | 39.4514 | 117.2936 | 86.8731 | 116.0108 | 78.3506
2012-10-31 03:34 | 25.6108 | 138.1751 | 107.7393 | 136.9268 | 99.1865 | 62.2832 | 0.014363 | 0.35079 | 0.005038 | 24.423 | 1.5748 | 25.0496 | 39.4487 | 15.9062 | 20.8501 | 4.2938 | 39.4538 | 117.325 | 86.8892 | 116.0767 | 78.3364
2012-10-31 03:34 | 25.6025 | 138.2051 | 107.799 | 136.9491 | 99.216 | 62.2872 | 0.014363 | 0.35085 | 0.005039 | 24.427 | 1.5748 | 25.0497 | 39.449 | 15.9062 | 20.8579 | 4.2941 | 39.4541 | 117.3472 | 86.9411 | 116.0912 | 78.3581
2012-10-31 03:34 | 25.6153 | 138.2486 | 107.7854 | 136.9964 | 99.2818 | 62.2895 | 0.014367 | 0.35085 | 0.005041 | 24.4202 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4519 | 15.906 | 20.8787 | 4.2942 | 39.457 | 117.3699 | 86.9067 | 116.1177 | 78.4031
2012-10-31 03:34 | 25.6078 | 138.3177 | 107.8762 | 137.0578 | 99.2969 | 62.2936 | 0.014351 | 0.35077 | 0.005034 | 24.4424 | 1.5749 | 25.0508 | 39.4527 | 15.9062 | 20.8953 | 4.2945 | 39.4578 | 117.4224 | 86.9809 | 116.1625 | 78.4016
2012-10-31 03:34 | 25.6033 | 138.4243 | 107.9701 | 137.1413 | 99.4285 | 62.3028 | 0.014354 | 0.35082 | 0.005036 | 24.4403 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4527 | 15.9063 | 20.8707 | 4.2952 | 39.4578 | 117.5536 | 87.0994 | 116.2706 | 78.5578
2012-10-31 03:34 | 25.6011 | 138.5715 | 108.1646 | 137.2808 | 99.4868 | 62.3178 | 0.014354 | 0.35082 | 0.005036 | 24.4403 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4534 | 15.9064 | 20.8605 | 4.2962 | 39.4584 | 117.711 | 87.3041 | 116.4203 | 78.6263
2012-10-31 03:34 | 25.6011 | 138.56 | 108.1381 | 137.2923 | 99.5549 | 62.3248 | 0.014363 | 0.3508 | 0.005039 | 24.4239 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4509 | 15.9064 | 20.8525 | 4.2967 | 39.4559 | 117.7075 | 87.2856 | 116.4398 | 78.7024
2012-10-31 03:34 | 25.5996 | 138.6198 | 108.182 | 137.3252 | 99.5987 | 62.3213 | 0.014363 | 0.35082 | 0.005039 | 24.425 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4508 | 15.9064 | 20.9032 | 4.2964 | 39.4559 | 117.7166 | 87.2788 | 116.422 | 78.6955
2012-10-31 03:34 | 25.6011 | 138.6405 | 108.1684 | 137.4224 | 99.6154 | 62.3265 | 0.014351 | 0.35083 | 0.005035 | 24.4464 | 1.5749 | 25.0499 | 39.45 | 15.9062 | 20.9207 | 4.2968 | 39.455 | 117.7198 | 87.2477 | 116.5017 | 78.6947
2012-10-31 03:34 | 25.5981 | 138.672 | 108.2259 | 137.4309 | 99.6237 | 62.3288 | 0.014363 | 0.35077 | 0.005038 | 24.422 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4523 | 15.9061 | 20.8655 | 4.2969 | 39.4573 | 117.8065 | 87.3604 | 116.5654 | 78.7582
2012-10-31 03:34 | 25.5861 | 138.8209 | 108.3085 | 137.553 | 99.6533 | 62.3357 | 0.014357 | 0.3508 | 0.005036 | 24.4341 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4513 | 15.9062 | 20.8897 | 4.2974 | 39.4564 | 117.9312 | 87.4188 | 116.6633 | 78.7636
2012-10-31 03:34 | 25.5823 | 138.9206 | 108.4106 | 137.6602 | 99.8196 | 62.3485 | 0.014354 | 0.35076 | 0.005035 | 24.4363 | 1.5748 | 25.0498 | 39.4495 | 15.9062 | 20.8658 | 4.2983 | 39.4546 | 118.0548 | 87.5448 | 116.7944 | 78.9538
2012-10-31 03:35 | 25.5846 | 138.9459 | 108.394 | 137.72 | 99.8711 | 62.3698 | 0.014351 | 0.35083 | 0.005035 | 24.4464 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4506 | 15.9061 | 20.856 | 4.2998 | 39.4556 | 118.0899 | 87.538 | 116.864 | 79.0151
2012-10-31 03:35 | 25.5831 | 139.021 | 108.4227 | 137.7606 | 99.8809 | 62.3571 | 0.014354 | 0.35082 | 0.005036 | 24.4403 | 1.5749 | 25.0507 | 39.4526 | 15.9061 | 20.8947 | 4.2989 | 39.4576 | 118.1263 | 87.528 | 116.8659 | 78.9862
2012-10-31 03:35 | 25.5801 | 139.018 | 108.4803 | 137.792 | 99.9422 | 62.3693 | 0.014354 | 0.3508 | 0.005035 | 24.4393 | 1.575 | 25.0512 | 39.4544 | 15.906 | 20.8917 | 4.2997 | 39.4594 | 118.1263 | 87.5886 | 116.9003 | 79.0505
2012-10-31 03:35 | 25.5838 | 139.0677 | 108.5142 | 137.7996 | 99.9156 | 62.3589 | 0.014363 | 0.35085 | 0.005039 | 24.427 | 1.5749 | 25.051 | 39.4533 | 15.9062 | 20.9034 | 4.299 | 39.4583 | 118.1643 | 87.6108 | 116.8962 | 79.0122
2012-10-31 03:35 | 25.5794 | 139.1093 | 108.5212 | 137.845 | 99.9112 | 62.3681 | 0.014363 | 0.35083 | 0.005039 | 24.426 | 1.5749 | 25.0508 | 39.4529 | 15.9061 | 20.8428 | 4.2997 | 39.458 | 118.2665 | 87.6784 | 117.0022 | 79.0684
2012-10-31 03:35 | 25.5853 | 139.142 | 108.5876 | 137.8394 | 99.8944 | 62.3693 | 0.01437 | 0.3509 | 0.005042 | 24.4191 | 1.5749 | 25.051 | 39.4533 | 15.9062 | 20.8567 | 4.2997 | 39.4583 | 118.2853 | 87.7309 | 116.9827 | 79.0377
2012-10-31 03:35 | 25.5831 | 139.1513 | 108.5665 | 137.9099 | 99.949 | 62.3716 | 0.014367 | 0.35085 | 0.005041 | 24.4202 | 1.5749 | 25.0512 | 39.4537 | 15.9063 | 20.8305 | 4.2999 | 39.4587 | 118.3208 | 87.736 | 117.0794 | 79.1185
2012-10-31 03:35 | 25.5898 | 139.2002 | 108.5694 | 137.9626 | 99.9292 | 62.3831 | 0.014363 | 0.35087 | 0.00504 | 24.429 | 1.5749 | 25.0505 | 39.452 | 15.9061 | 20.8331 | 4.3007 | 39.4571 | 118.3671 | 87.7363 | 117.1295 | 79.0961
2012-10-31 03:35 | 25.5868 | 139.2202 | 108.6118 | 137.9519 | 99.9753 | 62.3768 | 0.014348 | 0.35076 | 0.005033 | 24.4465 | 1.5749 | 25.0507 | 39.4533 | 15.9059 | 20.8301 | 4.3003 | 39.4583 | 118.3901 | 87.7817 | 117.1218 | 79.1452
2012-10-31 03:35 | 25.5928 | 139.2568 | 108.614 | 138.0039 | 100.0607 | 62.3849 | 0.014357 | 0.35082 | 0.005037 | 24.4352 | 1.5749 | 25.0505 | 39.452 | 15.906 | 20.8442 | 4.3008 | 39.4571 | 118.4126 | 87.7698 | 117.1597 | 79.2165
2012-10-31 03:35 | 25.5943 | 139.3158 | 108.6685 | 138.0092 | 100.0811 | 62.3831 | 0.014354 | 0.35087 | 0.005036 | 24.4443 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4525 | 15.9061 | 20.7975 | 4.3007 | 39.4576 | 118.5183 | 87.871 | 117.2117 | 79.2836
2012-10-31 03:35 | 25.5928 | 139.3182 | 108.6859 | 138.0767 | 100.0607 | 62.3895 | 0.01436 | 0.35083 | 0.005038 | 24.4311 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4509 | 15.9061 | 20.8241 | 4.3011 | 39.4559 | 118.4941 | 87.8618 | 117.2526 | 79.2366
2012-10-31 03:35 | 25.5943 | 139.3657 | 108.7177 | 138.0858 | 100.0925 | 62.3993 | 0.014354 | 0.35086 | 0.005036 | 24.4433 | 1.5749 | 25.0508 | 39.453 | 15.9061 | 20.8176 | 4.3018 | 39.458 | 118.5481 | 87.9001 | 117.2682 | 79.2749
2012-10-31 03:35 | 25.6018 | 139.3808 | 108.7176 | 138.124 | 100.1075 | 62.3906 | 0.014357 | 0.35087 | 0.005037 | 24.4392 | 1.575 | 25.0515 | 39.455 | 15.9061 | 20.817 | 4.3012 | 39.46 | 118.5638 | 87.9006 | 117.307 | 79.2905
2012-10-31 03:35 | 25.5988 | 139.4315 | 108.794 | 138.1555 | 100.1348 | 62.3953 | 0.014345 | 0.35087 | 0.005033 | 24.4597 | 1.575 | 25.0516 | 39.4554 | 15.9061 | 20.7899 | 4.3015 | 39.4605 | 118.6416 | 88.0041 | 117.3656 | 79.3449
2012-10-31 03:35 | 25.5958 | 139.4477 | 108.7608 | 138.1371 | 100.0751 | 62.4086 | 0.014351 | 0.35085 | 0.005035 | 24.4474 | 1.575 | 25.0513 | 39.455 | 15.9059 | 20.7829 | 4.3024 | 39.46 | 118.6648 | 87.9779 | 117.3542 | 79.2922
2012-10-31 03:35 | 25.5958 | 139.4362 | 108.757 | 138.1984 | 100.2036 | 62.4103 | 0.01436 | 0.3509 | 0.005039 | 24.4361 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4533 | 15.9061 | 20.7829 | 4.3026 | 39.4583 | 118.6533 | 87.9741 | 117.4155 | 79.4207
2012-10-31 03:35 | 25.6033 | 139.5203 | 108.7796 | 138.2481 | 100.2376 | 62.423 | 0.014354 | 0.35089 | 0.005037 | 24.4453 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4517 | 15.9061 | 20.7904 | 4.3034 | 39.4567 | 118.7299 | 87.9892 | 117.4577 | 79.4472
2012-10-31 03:35 | 25.5966 | 139.529 | 108.8183 | 138.2567 | 100.2195 | 62.419 | 0.014367 | 0.35085 | 0.005041 | 24.4202 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4528 | 15.906 | 20.7837 | 4.3032 | 39.4579 | 118.7453 | 88.0346 | 117.473 | 79.4358
2012-10-31 03:35 | 25.604 | 139.567 | 108.8636 | 138.333 | 100.3063 | 62.4115 | 0.014354 | 0.35085 | 0.005036 | 24.4423 | 1.5749 | 25.05 | 39.4502 | 15.9062 | 20.8112 | 4.3026 | 39.4552 | 118.7558 | 88.0524 | 117.5218 | 79.4951
2012-10-31 03:35 | 25.607 | 139.6122 | 108.8855 | 138.3667 | 100.3018 | 62.4253 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.5749 | 25.05 | 39.4509 | 15.9059 | 20.766 | 4.3036 | 39.456 | 118.8462 | 88.1195 | 117.6007 | 79.5358
2012-10-31 03:35 | 25.5921 | 139.5973 | 108.9008 | 138.3403 | 100.2415 | 62.4172 | 0.014351 | 0.35087 | 0.005035 | 24.4494 | 1.5749 | 25.05 | 39.4505 | 15.906 | 20.7471 | 4.303 | 39.4556 | 118.8502 | 88.1537 | 117.5932 | 79.4944
2012-10-31 03:35 | 25.5951 | 139.6732 | 108.9076 | 138.4046 | 100.2785 | 62.4375 | 0.014354 | 0.35089 | 0.005037 | 24.4453 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4497 | 15.9061 | 20.8224 | 4.3044 | 39.4547 | 118.8508 | 88.0852 | 117.5822 | 79.4561
2012-10-31 03:35 | 25.6063 | 139.7265 | 108.9642 | 138.4273 | 100.2632 | 62.4369 | 0.01436 | 0.3509 | 0.005039 | 24.4361 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4517 | 15.9061 | 20.8296 | 4.3044 | 39.4567 | 118.8969 | 88.1346 | 117.5977 | 79.4336
2012-10-31 03:35 | 25.6018 | 139.7297 | 108.9976 | 138.4573 | 100.3041 | 62.4323 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.5749 | 25.0509 | 39.453 | 15.9062 | 20.8291 | 4.3041 | 39.458 | 118.9006 | 88.1685 | 117.6282 | 79.475
2012-10-31 03:35 | 25.6018 | 139.7987 | 109.0392 | 138.5109 | 100.357 | 62.4259 | 0.014348 | 0.35083 | 0.005034 | 24.4515 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4519 | 15.906 | 20.8331 | 4.3036 | 39.4569 | 118.9656 | 88.2061 | 117.6778 | 79.5239
2012-10-31 03:35 | 25.6025 | 139.8032 | 109.0096 | 138.5499 | 100.3842 | 62.4421 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.5749 | 25.0508 | 39.4527 | 15.9061 | 20.902 | 4.3048 | 39.4577 | 118.9012 | 88.1076 | 117.6479 | 79.4822
2012-10-31 03:36 | 25.5996 | 139.8195 | 109.0635 | 138.5662 | 100.3586 | 62.438 | 0.01436 | 0.35087 | 0.005039 | 24.4341 | 1.5749 | 25.0507 | 39.4526 | 15.9062 | 20.8309 | 4.3045 | 39.4576 | 118.9886 | 88.2326 | 117.7353 | 79.5277
2012-10-31 03:36 | 25.607 | 139.8192 | 109.0936 | 138.5851 | 100.3887 | 62.4427 | 0.014367 | 0.35095 | 0.005042 | 24.4272 | 1.5749 | 25.0508 | 39.4532 | 15.906 | 20.8383 | 4.3048 | 39.4582 | 118.9809 | 88.2553 | 117.7468 | 79.5504
2012-10-31 03:36 | 25.5973 | 139.8172 | 109.1217 | 138.629 | 100.3979 | 62.4432 | 0.014351 | 0.35089 | 0.005036 | 24.4504 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4535 | 15.906 | 20.8326 | 4.3048 | 39.4585 | 118.9846 | 88.2891 | 117.7964 | 79.5653
2012-10-31 03:36 | 25.6055 | 139.8906 | 109.1261 | 138.6219 | 100.4742 | 62.4565 | 0.01436 | 0.35089 | 0.005039 | 24.4351 | 1.5749 | 25.0511 | 39.4541 | 15.906 | 20.8247 | 4.3058 | 39.4591 | 119.0659 | 88.3014 | 117.7972 | 79.6495
2012-10-31 03:36 | 25.5988 | 139.9222 | 109.1383 | 138.6612 | 100.4561 | 62.4548 | 0.01436 | 0.35083 | 0.005038 | 24.4311 | 1.5749 | 25.0508 | 39.4536 | 15.9058 | 20.806 | 4.3056 | 39.4586 | 119.1162 | 88.3323 | 117.8552 | 79.6501
2012-10-31 03:36 | 25.6025 | 139.9451 | 109.1685 | 138.6994 | 100.4144 | 62.456 | 0.01436 | 0.3508 | 0.005038 | 24.429 | 1.575 | 25.0511 | 39.4543 | 15.906 | 20.7976 | 4.3057 | 39.4594 | 119.1475 | 88.3709 | 117.9018 | 79.6168
2012-10-31 03:36 | 25.604 | 139.962 | 109.1511 | 138.766 | 100.4802 | 62.4583 | 0.014345 | 0.35089 | 0.005033 | 24.4606 | 1.575 | 25.0513 | 39.4549 | 15.906 | 20.8112 | 4.3059 | 39.4599 | 119.1508 | 88.3399 | 117.9548 | 79.669
2012-10-31 03:36 | 25.6018 | 140.0019 | 109.1981 | 138.783 | 100.4969 | 62.4646 | 0.014348 | 0.35085 | 0.005034 | 24.4525 | 1.575 | 25.0514 | 39.4554 | 15.9059 | 20.7849 | 4.3063 | 39.4604 | 119.217 | 88.4132 | 117.9981 | 79.712
2012-10-31 03:36 | 25.6033 | 140.0034 | 109.2034 | 138.773 | 100.4871 | 62.4646 | 0.014357 | 0.3509 | 0.005038 | 24.4412 | 1.575 | 25.0511 | 39.4546 | 15.9059 | 20.8065 | 4.3063 | 39.4597 | 119.1969 | 88.3969 | 117.9665 | 79.6806
2012-10-31 03:36 | 25.5906 | 140.0713 | 109.2058 | 138.8139 | 100.5235 | 62.4606 | 0.01436 | 0.35085 | 0.005038 | 24.4321 | 1.575 | 25.0514 | 39.4555 | 15.9058 | 20.7416 | 4.306 | 39.4605 | 119.3297 | 88.4642 | 118.0723 | 79.7819
2012-10-31 03:36 | 25.5966 | 140.0773 | 109.2118 | 138.8659 | 100.5711 | 62.4681 | 0.014367 | 0.35085 | 0.005041 | 24.4202 | 1.575 | 25.0511 | 39.4546 | 15.9058 | 20.8118 | 4.3066 | 39.4596 | 119.2655 | 88.4 | 118.0541 | 79.7593
2012-10-31 03:36 | 25.5973 | 140.1201 | 109.2806 | 138.8704 | 100.5869 | 62.4704 | 0.014367 | 0.35086 | 0.005041 | 24.4212 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4519 | 15.9058 | 20.7965 | 4.3067 | 39.4569 | 119.3236 | 88.4841 | 118.0739 | 79.7904
2012-10-31 03:36 | 25.6003 | 140.1692 | 109.2988 | 138.9079 | 100.6542 | 62.4814 | 0.014363 | 0.35086 | 0.005039 | 24.428 | 1.5749 | 25.0505 | 39.453 | 15.9057 | 20.8195 | 4.3075 | 39.4581 | 119.3497 | 88.4793 | 118.0884 | 79.8347
2012-10-31 03:36 | 25.5928 | 140.1655 | 109.2988 | 138.9579 | 100.6807 | 62.482 | 0.014357 | 0.35089 | 0.005038 | 24.4402 | 1.575 | 25.0506 | 39.4535 | 15.9056 | 20.8161 | 4.3075 | 39.4585 | 119.3494 | 88.4827 | 118.1418 | 79.8646
2012-10-31 03:36 | 25.5921 | 140.2108 | 109.3473 | 138.9495 | 100.6649 | 62.4814 | 0.01437 | 0.35089 | 0.005042 | 24.4181 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4507 | 15.9059 | 20.8435 | 4.3075 | 39.4557 | 119.3673 | 88.5038 | 118.106 | 79.8214
2012-10-31 03:36 | 25.5883 | 140.2262 | 109.3813 | 139.0224 | 100.6989 | 62.4791 | 0.014367 | 0.35086 | 0.005041 | 24.4212 | 1.5749 | 25.0509 | 39.4536 | 15.9059 | 20.8357 | 4.3073 | 39.4586 | 119.3905 | 88.5456 | 118.1867 | 79.8632
2012-10-31 03:36 | 25.5913 | 140.2369 | 109.4108 | 139.0445 | 100.7019 | 62.4848 | 0.014354 | 0.35082 | 0.005036 | 24.4403 | 1.5748 | 25.0491 | 39.4485 | 15.9058 | 20.8346 | 4.3077 | 39.4535 | 119.4023 | 88.5762 | 118.2099 | 79.8673
2012-10-31 03:36 | 25.5883 | 140.2799 | 109.4003 | 139.0071 | 100.7178 | 62.4901 | 0.014351 | 0.35089 | 0.005036 | 24.4504 | 1.5749 | 25.05 | 39.4514 | 15.9057 | 20.8597 | 4.3081 | 39.4564 | 119.4202 | 88.5406 | 118.1474 | 79.8581
2012-10-31 03:36 | 25.5838 | 140.2946 | 109.4223 | 139.0447 | 100.7284 | 62.4872 | 0.014354 | 0.35087 | 0.005036 | 24.4443 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4516 | 15.9058 | 20.8312 | 4.3079 | 39.4567 | 119.4634 | 88.5911 | 118.2135 | 79.8972
2012-10-31 03:36 | 25.5823 | 140.3276 | 109.4472 | 139.1275 | 100.7534 | 62.5033 | 0.01436 | 0.35089 | 0.005039 | 24.4351 | 1.5749 | 25.0507 | 39.4533 | 15.9058 | 20.8457 | 4.309 | 39.4584 | 119.4819 | 88.6015 | 118.2818 | 79.9077
2012-10-31 03:36 | 25.5868 | 140.3321 | 109.4971 | 139.1205 | 100.7881 | 62.4964 | 0.014341 | 0.35087 | 0.005032 | 24.4665 | 1.575 | 25.0515 | 39.4563 | 15.9057 | 20.79 | 4.3085 | 39.4613 | 119.5421 | 88.7071 | 118.3305 | 79.9981
2012-10-31 03:36 | 25.5809 | 140.3454 | 109.4875 | 139.1721 | 100.8465 | 62.4854 | 0.014367 | 0.35087 | 0.005041 | 24.4222 | 1.575 | 25.0513 | 39.4554 | 15.9057 | 20.8242 | 4.3077 | 39.4604 | 119.5212 | 88.6633 | 118.3479 | 80.0223
2012-10-31 03:36 | 25.5861 | 140.3889 | 109.5608 | 139.1965 | 100.8744 | 62.4976 | 0.01436 | 0.35085 | 0.005038 | 24.4321 | 1.575 | 25.0511 | 39.4546 | 15.9058 | 20.8455 | 4.3086 | 39.4596 | 119.5434 | 88.7153 | 118.351 | 80.0289
2012-10-31 03:36 | 25.5883 | 140.464 | 109.5365 | 139.2178 | 100.8993 | 62.5039 | 0.01436 | 0.35086 | 0.005038 | 24.4331 | 1.575 | 25.0512 | 39.455 | 15.9057 | 20.8597 | 4.309 | 39.46 | 119.6043 | 88.6768 | 118.3581 | 80.0396
2012-10-31 03:36 | 25.5958 | 140.4408 | 109.5667 | 139.2215 | 100.9937 | 62.5039 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4503 | 15.9058 | 20.8271 | 4.309 | 39.4553 | 119.6137 | 88.7396 | 118.3944 | 80.1666
2012-10-31 03:36 | 25.5846 | 140.4756 | 109.6009 | 139.241 | 100.8956 | 62.4987 | 0.014367 | 0.35092 | 0.005042 | 24.4252 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4504 | 15.9058 | 20.84 | 4.3087 | 39.4555 | 119.6356 | 88.7609 | 118.401 | 80.0556
2012-10-31 03:37 | 25.5831 | 140.4741 | 109.6221 | 139.2395 | 100.8487 | 62.5149 | 0.014367 | 0.35097 | 0.005042 | 24.4292 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4514 | 15.9058 | 20.8144 | 4.3098 | 39.4564 | 119.6597 | 88.8077 | 118.4251 | 80.0343
2012-10-31 03:37 | 25.5861 | 140.5347 | 109.6289 | 139.2463 | 100.8706 | 62.5236 | 0.014354 | 0.35087 | 0.005036 | 24.4443 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4507 | 15.9057 | 20.7772 | 4.3104 | 39.4557 | 119.7575 | 88.8517 | 118.4691 | 80.0934
2012-10-31 03:37 | 25.5831 | 140.5087 | 109.6372 | 139.297 | 100.9016 | 62.5276 | 0.014367 | 0.3509 | 0.005041 | 24.4242 | 1.5749 | 25.0495 | 39.45 | 15.9057 | 20.7863 | 4.3107 | 39.455 | 119.7224 | 88.8509 | 118.5107 | 80.1153
2012-10-31 03:37 | 25.5921 | 140.5637 | 109.6576 | 139.3558 | 100.9258 | 62.5265 | 0.01436 | 0.35092 | 0.005039 | 24.4371 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4494 | 15.9055 | 20.8716 | 4.3106 | 39.4545 | 119.6921 | 88.786 | 118.4842 | 80.0542
2012-10-31 03:37 | 25.5891 | 140.6297 | 109.7 | 139.3681 | 100.9681 | 62.527 | 0.01437 | 0.35092 | 0.005043 | 24.4201 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4489 | 15.9058 | 20.8284 | 4.3106 | 39.4539 | 119.8013 | 88.8716 | 118.5397 | 80.1397
2012-10-31 03:37 | 25.5846 | 140.5639 | 109.7068 | 139.3483 | 100.8767 | 62.5282 | 0.014354 | 0.3509 | 0.005037 | 24.4464 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4496 | 15.9058 | 20.7958 | 4.3107 | 39.4547 | 119.7681 | 88.911 | 118.5525 | 80.0809
2012-10-31 03:37 | 25.5883 | 140.6443 | 109.703 | 139.398 | 100.9106 | 62.5207 | 0.014357 | 0.35092 | 0.005038 | 24.4422 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4488 | 15.9058 | 20.8437 | 4.3102 | 39.4538 | 119.8006 | 88.8593 | 118.5543 | 80.0669
2012-10-31 03:37 | 25.5809 | 140.6445 | 109.688 | 139.4174 | 100.9183 | 62.5161 | 0.014351 | 0.35097 | 0.005037 | 24.4565 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4436 | 15.9057 | 20.7921 | 4.3099 | 39.4487 | 119.8524 | 88.8959 | 118.6253 | 80.1262
2012-10-31 03:37 | 25.5794 | 140.7236 | 109.7319 | 139.4504 | 100.9773 | 62.5357 | 0.014351 | 0.35092 | 0.005036 | 24.4524 | 1.5747 | 25.0478 | 39.4437 | 15.906 | 20.8629 | 4.3112 | 39.4487 | 119.8607 | 88.869 | 118.5875 | 80.1144
2012-10-31 03:37 | 25.5891 | 140.7295 | 109.7984 | 139.5215 | 101.0967 | 62.538 | 0.01436 | 0.35087 | 0.005039 | 24.4341 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4467 | 15.9058 | 20.8605 | 4.3114 | 39.4517 | 119.869 | 88.9379 | 118.661 | 80.2362
2012-10-31 03:37 | 25.5846 | 140.7403 | 109.862 | 139.563 | 101.1186 | 62.5398 | 0.014373 | 0.35092 | 0.005044 | 24.415 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4488 | 15.9057 | 20.84 | 4.3115 | 39.4539 | 119.9003 | 89.022 | 118.723 | 80.2786
2012-10-31 03:37 | 25.5951 | 140.7777 | 109.8536 | 139.5658 | 101.0649 | 62.534 | 0.014376 | 0.35082 | 0.005043 | 24.4029 | 1.5749 | 25.0493 | 39.449 | 15.9058 | 20.9027 | 4.3111 | 39.4541 | 119.875 | 88.9509 | 118.6631 | 80.1622
2012-10-31 03:37 | 25.5861 | 140.7572 | 109.8294 | 139.5606 | 101.0899 | 62.545 | 0.014379 | 0.3509 | 0.005046 | 24.4039 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4497 | 15.9056 | 20.8053 | 4.3119 | 39.4547 | 119.9519 | 89.0241 | 118.7553 | 80.2846
2012-10-31 03:37 | 25.61 | 140.8386 | 109.895 | 139.6536 | 101.1478 | 62.545 | 0.014357 | 0.35085 | 0.005037 | 24.4372 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4499 | 15.9057 | 20.8814 | 4.3119 | 39.4549 | 119.9572 | 89.0136 | 118.7722 | 80.2664
2012-10-31 03:37 | 25.5883 | 140.8438 | 109.8619 | 139.6204 | 101.1148 | 62.5386 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4489 | 15.9059 | 20.8798 | 4.3114 | 39.454 | 119.964 | 88.9821 | 118.7406 | 80.235
2012-10-31 03:37 | 25.5958 | 140.8781 | 109.8997 | 139.6317 | 101.1676 | 62.5455 | 0.014351 | 0.35087 | 0.005035 | 24.4494 | 1.5748 | 25.0494 | 39.4489 | 15.9059 | 20.8552 | 4.3119 | 39.454 | 120.0229 | 89.0445 | 118.7765 | 80.3124
2012-10-31 03:37 | 25.5913 | 140.8621 | 109.9633 | 139.6655 | 101.2123 | 62.5548 | 0.014351 | 0.35086 | 0.005035 | 24.4484 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4494 | 15.9057 | 20.8708 | 4.3125 | 39.4544 | 119.9913 | 89.0925 | 118.7947 | 80.3415
2012-10-31 03:37 | 25.5943 | 140.9342 | 109.9512 | 139.6724 | 101.1208 | 62.5496 | 0.014351 | 0.35095 | 0.005036 | 24.4545 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4491 | 15.9058 | 20.8497 | 4.3122 | 39.4542 | 120.0845 | 89.1015 | 118.8227 | 80.2711
2012-10-31 03:37 | 25.5966 | 140.9134 | 109.9572 | 139.7667 | 101.1268 | 62.5467 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4496 | 15.9058 | 20.864 | 4.312 | 39.4547 | 120.0494 | 89.0932 | 118.9027 | 80.2628
2012-10-31 03:37 | 25.5913 | 140.9312 | 109.9444 | 139.7 | 101.1329 | 62.5594 | 0.01436 | 0.35089 | 0.005039 | 24.4351 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4514 | 15.9056 | 20.8226 | 4.3128 | 39.4565 | 120.1086 | 89.1218 | 118.8774 | 80.3103
2012-10-31 03:37 | 25.5943 | 140.9534 | 109.9587 | 139.7452 | 101.2039 | 62.5577 | 0.014348 | 0.35093 | 0.005035 | 24.4586 | 1.5749 | 25.05 | 39.4513 | 15.9057 | 20.8818 | 4.3127 | 39.4563 | 120.0716 | 89.0769 | 118.8634 | 80.3221
2012-10-31 03:37 | 25.6048 | 140.9408 | 109.9881 | 139.7174 | 101.2069 | 62.5577 | 0.014367 | 0.35096 | 0.005042 | 24.4282 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4522 | 15.9057 | 20.8522 | 4.3127 | 39.4572 | 120.0886 | 89.1359 | 118.8652 | 80.3547
2012-10-31 03:37 | 25.6011 | 141.0024 | 110.0072 | 139.8095 | 101.154 | 62.553 | 0.014354 | 0.3509 | 0.005037 | 24.4464 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4525 | 15.9058 | 20.8525 | 4.3124 | 39.4576 | 120.1499 | 89.1547 | 118.957 | 80.3015
2012-10-31 03:37 | 25.607 | 140.9967 | 110.0244 | 139.8001 | 101.1637 | 62.571 | 0.01436 | 0.35096 | 0.00504 | 24.4401 | 1.5749 | 25.0506 | 39.4533 | 15.9058 | 20.8423 | 4.3136 | 39.4583 | 120.1544 | 89.1821 | 118.9578 | 80.3214
2012-10-31 03:37 | 25.6078 | 141.0129 | 109.9949 | 139.82 | 101.1683 | 62.5681 | 0.014363 | 0.35097 | 0.005041 | 24.4361 | 1.575 | 25.0509 | 39.4543 | 15.9057 | 20.8592 | 4.3134 | 39.4593 | 120.1537 | 89.1357 | 118.9608 | 80.3091
2012-10-31 03:37 | 25.5898 | 141.0371 | 110.0299 | 139.8596 | 101.1994 | 62.5623 | 0.014367 | 0.35089 | 0.005041 | 24.4232 | 1.575 | 25.0514 | 39.4555 | 15.9058 | 20.8572 | 4.313 | 39.4606 | 120.1799 | 89.1727 | 119.0024 | 80.3422
2012-10-31 03:37 | 25.5996 | 141.1083 | 110.0284 | 139.8694 | 101.1828 | 62.5663 | 0.014367 | 0.35093 | 0.005042 | 24.4263 | 1.575 | 25.0513 | 39.456 | 15.9055 | 20.8188 | 4.3133 | 39.4611 | 120.2895 | 89.2096 | 119.0506 | 80.364
2012-10-31 03:38 | 25.5951 | 141.0654 | 110.0314 | 139.884 | 101.2123 | 62.5715 | 0.014348 | 0.35092 | 0.005035 | 24.4576 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4531 | 15.9056 | 20.8625 | 4.3137 | 39.4581 | 120.2029 | 89.1689 | 119.0215 | 80.3498
2012-10-31 03:38 | 25.5913 | 141.1307 | 110.0541 | 139.9186 | 101.2652 | 62.5889 | 0.014351 | 0.35087 | 0.005035 | 24.4494 | 1.575 | 25.0506 | 39.4536 | 15.9056 | 20.8306 | 4.3149 | 39.4586 | 120.3001 | 89.2235 | 119.088 | 80.4346
2012-10-31 03:38 | 25.5988 | 141.1305 | 110.0843 | 139.9146 | 101.2689 | 62.5785 | 0.014354 | 0.3509 | 0.005037 | 24.4464 | 1.575 | 25.0506 | 39.4535 | 15.9056 | 20.8542 | 4.3142 | 39.4585 | 120.2763 | 89.2301 | 119.0604 | 80.4147
2012-10-31 03:38 | 25.5928 | 141.1514 | 110.0859 | 139.9316 | 101.2705 | 62.5692 | 0.014357 | 0.35086 | 0.005037 | 24.4382 | 1.575 | 25.0509 | 39.4547 | 15.9056 | 20.8281 | 4.3135 | 39.4597 | 120.3233 | 89.2578 | 119.1035 | 80.4424
2012-10-31 03:38 | 25.5831 | 141.1724 | 110.1027 | 139.9526 | 101.291 | 62.5866 | 0.014348 | 0.35092 | 0.005035 | 24.4576 | 1.575 | 25.0514 | 39.4564 | 15.9055 | 20.8626 | 4.3147 | 39.4614 | 120.3098 | 89.2401 | 119.09 | 80.4284
2012-10-31 03:38 | 25.5876 | 141.1961 | 110.1337 | 139.9686 | 101.3144 | 62.5739 | 0.014351 | 0.35085 | 0.005035 | 24.4474 | 1.575 | 25.0509 | 39.4543 | 15.9057 | 20.843 | 4.3138 | 39.4593 | 120.3531 | 89.2907 | 119.1256 | 80.4714
2012-10-31 03:38 | 25.5861 | 141.2214 | 110.0981 | 140.0323 | 101.226 | 62.5715 | 0.014345 | 0.35093 | 0.005034 | 24.4637 | 1.575 | 25.0508 | 39.4541 | 15.9056 | 20.8294 | 4.3137 | 39.4591 | 120.392 | 89.2687 | 119.2029 | 80.3966
2012-10-31 03:38 | 25.5883 | 141.2428 | 110.0852 | 140.0191 | 101.3189 | 62.5866 | 0.01437 | 0.35087 | 0.005042 | 24.4171 | 1.5749 | 25.0505 | 39.4531 | 15.9057 | 20.9079 | 4.3147 | 39.4581 | 120.3349 | 89.1773 | 119.1112 | 80.411
2012-10-31 03:38 | 25.5913 | 141.288 | 110.1412 | 140.0221 | 101.371 | 62.5808 | 0.014373 | 0.35089 | 0.005043 | 24.413 | 1.575 | 25.0508 | 39.4542 | 15.9056 | 20.8949 | 4.3143 | 39.4593 | 120.3931 | 89.2463 | 119.1272 | 80.4761
2012-10-31 03:38 | 25.5936 | 141.275 | 110.1548 | 140.0436 | 101.5283 | 62.5883 | 0.01437 | 0.3509 | 0.005042 | 24.4191 | 1.575 | 25.0507 | 39.454 | 15.9056 | 20.845 | 4.3148 | 39.4591 | 120.43 | 89.3098 | 119.1986 | 80.6833
2012-10-31 03:38 | 25.5831 | 141.2837 | 110.2124 | 140.0906 | 101.5216 | 62.5819 | 0.014363 | 0.35092 | 0.00504 | 24.432 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4511 | 15.9055 | 20.8345 | 4.3144 | 39.4562 | 120.4492 | 89.3779 | 119.2561 | 80.6871
2012-10-31 03:38 | 25.5906 | 141.3295 | 110.2275 | 140.1326 | 101.4497 | 62.5947 | 0.014348 | 0.35092 | 0.005035 | 24.4576 | 1.5749 | 25.05 | 39.4514 | 15.9057 | 20.8179 | 4.3153 | 39.4564 | 120.5116 | 89.4096 | 119.3147 | 80.6318
2012-10-31 03:38 | 25.5853 | 141.3089 | 110.2373 | 140.1235 | 101.4255 | 62.5999 | 0.014351 | 0.35095 | 0.005036 | 24.4545 | 1.575 | 25.0506 | 39.4538 | 15.9056 | 20.8407 | 4.3156 | 39.4588 | 120.4682 | 89.3966 | 119.2828 | 80.5848
2012-10-31 03:38 | 25.5779 | 141.3514 | 110.2072 | 140.1506 | 101.3955 | 62.5918 | 0.01436 | 0.3509 | 0.005039 | 24.4361 | 1.575 | 25.0507 | 39.4541 | 15.9056 | 20.8212 | 4.3151 | 39.4591 | 120.5302 | 89.386 | 119.3294 | 80.5743
2012-10-31 03:38 | 25.5764 | 141.3806 | 110.2284 | 140.1491 | 101.3297 | 62.6022 | 0.014354 | 0.35085 | 0.005036 | 24.4423 | 1.575 | 25.0511 | 39.4553 | 15.9055 | 20.7756 | 4.3158 | 39.4603 | 120.605 | 89.4528 | 119.3735 | 80.5541
2012-10-31 03:38 | 25.5794 | 141.4104 | 110.239 | 140.1713 | 101.4574 | 62.6143 | 0.014379 | 0.3509 | 0.005046 | 24.4039 | 1.575 | 25.0508 | 39.4546 | 15.9055 | 20.8308 | 4.3166 | 39.4596 | 120.5796 | 89.4082 | 119.3405 | 80.6266
2012-10-31 03:38 | 25.5711 | 141.406 | 110.2383 | 140.14 | 101.4605 | 62.6051 | 0.01436 | 0.35092 | 0.005039 | 24.4371 | 1.575 | 25.0502 | 39.4529 | 15.9053 | 20.7783 | 4.316 | 39.458 | 120.6277 | 89.46 | 119.3617 | 80.6822
2012-10-31 03:38 | 25.5659 | 141.4353 | 110.2331 | 140.1808 | 101.4969 | 62.6079 | 0.014376 | 0.35086 | 0.005044 | 24.4059 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4523 | 15.9055 | 20.7771 | 4.3162 | 39.4574 | 120.6582 | 89.456 | 119.4037 | 80.7198
2012-10-31 03:38 | 25.5689 | 141.4153 | 110.2701 | 140.2183 | 101.4658 | 62.6097 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5749 | 25.0504 | 39.453 | 15.9056 | 20.8444 | 4.3163 | 39.458 | 120.5709 | 89.4257 | 119.3739 | 80.6214
2012-10-31 03:38 | 25.5674 | 141.4253 | 110.3103 | 140.2245 | 101.487 | 62.6097 | 0.01436 | 0.35092 | 0.005039 | 24.4371 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4517 | 15.9054 | 20.8148 | 4.3163 | 39.4568 | 120.6105 | 89.4955 | 119.4097 | 80.6722
2012-10-31 03:38 | 25.5681 | 141.4874 | 110.3299 | 140.229 | 101.5558 | 62.6022 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.575 | 25.0509 | 39.4549 | 15.9055 | 20.8395 | 4.3158 | 39.4599 | 120.6479 | 89.4904 | 119.3895 | 80.7163
2012-10-31 03:38 | 25.5666 | 141.459 | 110.3587 | 140.2467 | 101.5127 | 62.6079 | 0.014357 | 0.35087 | 0.005037 | 24.4392 | 1.575 | 25.0505 | 39.4536 | 15.9055 | 20.834 | 4.3162 | 39.4587 | 120.625 | 89.5247 | 119.4127 | 80.6787
2012-10-31 03:38 | 25.5651 | 141.5113 | 110.3382 | 140.2874 | 101.5944 | 62.5923 | 0.014373 | 0.35093 | 0.005044 | 24.4161 | 1.5749 | 25.05 | 39.4522 | 15.9054 | 20.8486 | 4.3151 | 39.4573 | 120.6627 | 89.4896 | 119.4388 | 80.7458
2012-10-31 03:38 | 25.5606 | 141.5221 | 110.3602 | 140.2905 | 101.5029 | 62.6143 | 0.014357 | 0.35085 | 0.005037 | 24.4372 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4529 | 15.9055 | 20.8361 | 4.3166 | 39.4579 | 120.686 | 89.5241 | 119.4544 | 80.6668
2012-10-31 03:38 | 25.5674 | 141.552 | 110.367 | 140.3127 | 101.5211 | 62.6004 | 0.014357 | 0.35089 | 0.005038 | 24.4402 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4511 | 15.9055 | 20.8268 | 4.3157 | 39.4562 | 120.7252 | 89.5402 | 119.4859 | 80.6943
2012-10-31 03:38 | 25.5681 | 141.6102 | 110.3602 | 140.3326 | 101.5709 | 62.616 | 0.014357 | 0.35092 | 0.005038 | 24.4422 | 1.575 | 25.0507 | 39.4543 | 15.9055 | 20.8034 | 4.3167 | 39.4593 | 120.8068 | 89.5568 | 119.5292 | 80.7675
2012-10-31 03:38 | 25.5606 | 141.5874 | 110.33 | 140.3481 | 101.518 | 62.6131 | 0.014363 | 0.35087 | 0.00504 | 24.429 | 1.575 | 25.051 | 39.4555 | 15.9053 | 20.808 | 4.3165 | 39.4605 | 120.7794 | 89.522 | 119.5401 | 80.71
2012-10-31 03:38 | 25.5674 | 141.5788 | 110.3973 | 140.3894 | 101.5362 | 62.6149 | 0.014345 | 0.35086 | 0.005033 | 24.4586 | 1.575 | 25.0509 | 39.4551 | 15.9053 | 20.7907 | 4.3167 | 39.4601 | 120.7881 | 89.6066 | 119.5987 | 80.7455
2012-10-31 03:38 | 25.5606 | 141.572 | 110.4019 | 140.4171 | 101.4916 | 62.6288 | 0.014357 | 0.35092 | 0.005038 | 24.4422 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4525 | 15.9054 | 20.8039 | 4.3176 | 39.4575 | 120.7681 | 89.598 | 119.6132 | 80.6877
2012-10-31 03:39 | 25.5651 | 141.6149 | 110.4026 | 140.4101 | 101.4847 | 62.6212 | 0.014354 | 0.35093 | 0.005037 | 24.4484 | 1.5749 | 25.0501 | 39.452 | 15.9056 | 20.8125 | 4.3171 | 39.4571 | 120.8024 | 89.5901 | 119.5976 | 80.6722
2012-10-31 03:39 | 25.5554 | 141.6589 | 110.3929 | 140.4119 | 101.5355 | 62.6236 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.575 | 25.0501 | 39.4528 | 15.9053 | 20.8549 | 4.3173 | 39.4578 | 120.804 | 89.538 | 119.557 | 80.6806
2012-10-31 03:39 | 25.5689 | 141.6532 | 110.4253 | 140.4254 | 101.5301 | 62.634 | 0.01436 | 0.35087 | 0.005039 | 24.4341 | 1.575 | 25.0505 | 39.4542 | 15.9052 | 20.8363 | 4.318 | 39.4592 | 120.8169 | 89.589 | 119.5891 | 80.6938
2012-10-31 03:39 | 25.5644 | 141.6948 | 110.4132 | 140.4784 | 101.5672 | 62.6282 | 0.014357 | 0.35095 | 0.005039 | 24.4442 | 1.575 | 25.0512 | 39.4566 | 15.9051 | 20.7636 | 4.3176 | 39.4616 | 120.9312 | 89.6496 | 119.7148 | 80.8036
2012-10-31 03:39 | 25.5569 | 141.6758 | 110.4095 | 140.4748 | 101.5786 | 62.6282 | 0.014363 | 0.35092 | 0.00504 | 24.432 | 1.575 | 25.0512 | 39.4562 | 15.9053 | 20.8163 | 4.3176 | 39.4613 | 120.8595 | 89.5932 | 119.6585 | 80.7623
2012-10-31 03:39 | 25.5644 | 141.7178 | 110.4889 | 140.5091 | 101.6163 | 62.638 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.575 | 25.0514 | 39.4565 | 15.9054 | 20.872 | 4.3183 | 39.4615 | 120.8458 | 89.6169 | 119.6371 | 80.7443
2012-10-31 03:39 | 25.5539 | 141.7342 | 110.4633 | 140.4948 | 101.6512 | 62.6386 | 0.014367 | 0.35089 | 0.005041 | 24.4232 | 1.575 | 25.0516 | 39.4573 | 15.9054 | 20.8213 | 4.3183 | 39.4623 | 120.9129 | 89.642 | 119.6735 | 80.8299
2012-10-31 03:39 | 25.5479 | 141.7244 | 110.4308 | 140.4888 | 101.6603 | 62.6288 | 0.014357 | 0.35089 | 0.005038 | 24.4402 | 1.5751 | 25.0521 | 39.4587 | 15.9054 | 20.8193 | 4.3176 | 39.4637 | 120.9051 | 89.6115 | 119.6695 | 80.841
2012-10-31 03:39 | 25.5562 | 141.702 | 110.4732 | 140.524 | 101.6951 | 62.642 | 0.014357 | 0.35097 | 0.005039 | 24.4463 | 1.575 | 25.0514 | 39.4567 | 15.9053 | 20.8317 | 4.3185 | 39.4617 | 120.8703 | 89.6415 | 119.6923 | 80.8634
2012-10-31 03:39 | 25.5569 | 141.7295 | 110.4663 | 140.54 | 101.6315 | 62.6426 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.575 | 25.0515 | 39.4572 | 15.9052 | 20.8605 | 4.3186 | 39.4622 | 120.869 | 89.6058 | 119.6795 | 80.771
2012-10-31 03:39 | 25.5651 | 141.7492 | 110.5464 | 140.5712 | 101.6737 | 62.6478 | 0.014373 | 0.35097 | 0.005045 | 24.419 | 1.575 | 25.0507 | 39.4546 | 15.9053 | 20.7924 | 4.3189 | 39.4596 | 120.9568 | 89.754 | 119.7788 | 80.8813
2012-10-31 03:39 | 25.5592 | 141.7549 | 110.5367 | 140.5653 | 101.7019 | 62.6461 | 0.014382 | 0.35093 | 0.005047 | 24.4008 | 1.575 | 25.0506 | 39.4542 | 15.9054 | 20.7905 | 4.3188 | 39.4592 | 120.9644 | 89.7462 | 119.7748 | 80.9114
2012-10-31 03:39 | 25.5636 | 141.8168 | 110.5146 | 140.5851 | 101.6987 | 62.6501 | 0.014373 | 0.35092 | 0.005044 | 24.415 | 1.575 | 25.0514 | 39.4565 | 15.9055 | 20.8069 | 4.3191 | 39.4616 | 121.0099 | 89.7077 | 119.7782 | 80.8918
2012-10-31 03:39 | 25.5599 | 141.7594 | 110.5412 | 140.5775 | 101.6685 | 62.6368 | 0.01437 | 0.35095 | 0.005043 | 24.4221 | 1.575 | 25.051 | 39.4553 | 15.9054 | 20.8233 | 4.3182 | 39.4603 | 120.9361 | 89.7179 | 119.7542 | 80.8452
2012-10-31 03:39 | 25.5584 | 141.8116 | 110.5132 | 140.6259 | 101.6746 | 62.6316 | 0.014373 | 0.35092 | 0.005044 | 24.415 | 1.575 | 25.0504 | 39.4532 | 15.9055 | 20.8178 | 4.3178 | 39.4582 | 120.9938 | 89.6954 | 119.8081 | 80.8568
2012-10-31 03:39 | 25.5584 | 141.827 | 110.5321 | 140.576 | 101.6822 | 62.6368 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.575 | 25.0503 | 39.4531 | 15.9054 | 20.7817 | 4.3182 | 39.4581 | 121.0453 | 89.7504 | 119.7943 | 80.9005
2012-10-31 03:39 | 25.5689 | 141.8029 | 110.5616 | 140.621 | 101.704 | 62.6588 | 0.014363 | 0.35099 | 0.005041 | 24.437 | 1.575 | 25.0504 | 39.4534 | 15.9054 | 20.8283 | 4.3197 | 39.4584 | 120.9746 | 89.7333 | 119.7927 | 80.8757
2012-10-31 03:39 | 25.5584 | 141.8193 | 110.57 | 140.6067 | 101.7389 | 62.6415 | 0.014367 | 0.3509 | 0.005041 | 24.4242 | 1.575 | 25.0504 | 39.4534 | 15.9054 | 20.7897 | 4.3185 | 39.4584 | 121.0296 | 89.7803 | 119.817 | 80.9492
2012-10-31 03:39 | 25.5554 | 141.8394 | 110.6048 | 140.6421 | 101.7661 | 62.6548 | 0.014363 | 0.3509 | 0.00504 | 24.431 | 1.575 | 25.0506 | 39.4543 | 15.9053 | 20.8148 | 4.3194 | 39.4593 | 121.0246 | 89.79 | 119.8273 | 80.9513
2012-10-31 03:39 | 25.5562 | 141.8248 | 110.6018 | 140.6774 | 101.7745 | 62.649 | 0.014373 | 0.35097 | 0.005045 | 24.419 | 1.575 | 25.0511 | 39.4561 | 15.9052 | 20.8357 | 4.319 | 39.4611 | 120.9891 | 89.7661 | 119.8417 | 80.9388
2012-10-31 03:39 | 25.5644 | 141.8714 | 110.6327 | 140.6779 | 101.7978 | 62.6559 | 0.014373 | 0.35097 | 0.005045 | 24.419 | 1.575 | 25.0509 | 39.4555 | 15.9052 | 20.7957 | 4.3195 | 39.4605 | 121.0757 | 89.837 | 119.8822 | 81.0021
2012-10-31 03:39 | 25.5577 | 141.8685 | 110.5882 | 140.6635 | 101.776 | 62.6582 | 0.014357 | 0.35099 | 0.005039 | 24.4472 | 1.575 | 25.0508 | 39.4546 | 15.9054 | 20.797 | 4.3197 | 39.4596 | 121.0715 | 89.7912 | 119.8665 | 80.979
2012-10-31 03:39 | 25.5681 | 141.8828 | 110.6251 | 140.7046 | 101.8242 | 62.6513 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.575 | 25.0509 | 39.455 | 15.9054 | 20.8074 | 4.3192 | 39.46 | 121.0754 | 89.8177 | 119.8972 | 81.0168
2012-10-31 03:39 | 25.5719 | 141.925 | 110.6327 | 140.7315 | 101.8431 | 62.6663 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.575 | 25.0505 | 39.4537 | 15.9054 | 20.8233 | 4.3202 | 39.4588 | 121.1017 | 89.8094 | 119.9082 | 81.0198
2012-10-31 03:39 | 25.5606 | 141.906 | 110.6517 | 140.7317 | 101.8205 | 62.6605 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.575 | 25.0505 | 39.4537 | 15.9054 | 20.8039 | 4.3198 | 39.4587 | 121.1021 | 89.8478 | 119.9278 | 81.0166
2012-10-31 03:39 | 25.5726 | 141.9487 | 110.7053 | 140.7398 | 101.9081 | 62.6576 | 0.014373 | 0.35105 | 0.005046 | 24.4241 | 1.575 | 25.0503 | 39.4532 | 15.9054 | 20.832 | 4.3196 | 39.4582 | 121.1167 | 89.8733 | 119.9078 | 81.0761
2012-10-31 03:39 | 25.5771 | 141.9493 | 110.7476 | 140.752 | 101.9428 | 62.6617 | 0.01437 | 0.35095 | 0.005043 | 24.4221 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4526 | 15.9055 | 20.8686 | 4.3199 | 39.4577 | 121.0807 | 89.879 | 119.8834 | 81.0742
2012-10-31 03:39 | 25.5726 | 141.9832 | 110.728 | 140.7552 | 101.9194 | 62.6698 | 0.014363 | 0.35097 | 0.005041 | 24.4361 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4514 | 15.9055 | 20.82 | 4.3205 | 39.4565 | 121.1632 | 89.908 | 119.9352 | 81.0994
2012-10-31 03:39 | 25.5801 | 141.9677 | 110.7582 | 140.8125 | 101.908 | 62.6669 | 0.01436 | 0.35097 | 0.00504 | 24.4412 | 1.5749 | 25.0505 | 39.453 | 15.9057 | 20.8355 | 4.3203 | 39.4581 | 121.1322 | 89.9227 | 119.977 | 81.0725
2012-10-31 03:40 | 25.5764 | 142.0139 | 110.7356 | 140.8127 | 101.9497 | 62.6536 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4503 | 15.9054 | 20.8438 | 4.3193 | 39.4553 | 121.1701 | 89.8918 | 119.9689 | 81.1059
2012-10-31 03:40 | 25.5816 | 142.0421 | 110.8354 | 140.8179 | 102.0116 | 62.6657 | 0.014357 | 0.35099 | 0.005039 | 24.4472 | 1.5749 | 25.049 | 39.449 | 15.9054 | 20.849 | 4.3202 | 39.454 | 121.1931 | 89.9864 | 119.9689 | 81.1626
2012-10-31 03:40 | 25.5696 | 142.0033 | 110.7931 | 140.8251 | 102.0034 | 62.6831 | 0.014354 | 0.35096 | 0.005038 | 24.4503 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4502 | 15.9055 | 20.829 | 4.3214 | 39.4552 | 121.1743 | 89.9641 | 119.9961 | 81.1744
2012-10-31 03:40 | 25.5786 | 142.0276 | 110.8438 | 140.8878 | 102.1031 | 62.6744 | 0.014357 | 0.35096 | 0.005039 | 24.4452 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4497 | 15.9055 | 20.842 | 4.3208 | 39.4548 | 121.1856 | 90.0018 | 120.0458 | 81.2611
2012-10-31 03:40 | 25.5801 | 142.0368 | 110.8793 | 140.8739 | 102.097 | 62.6756 | 0.014363 | 0.35092 | 0.00504 | 24.432 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4511 | 15.9054 | 20.8756 | 4.3209 | 39.4561 | 121.1612 | 90.0037 | 119.9983 | 81.2214
2012-10-31 03:40 | 25.5764 | 142.0792 | 110.8681 | 140.8971 | 102.0442 | 62.675 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.575 | 25.0506 | 39.454 | 15.9054 | 20.9081 | 4.3208 | 39.459 | 121.1711 | 89.96 | 119.989 | 81.1361
2012-10-31 03:40 | 25.5741 | 142.1114 | 110.8506 | 140.8986 | 102.0457 | 62.6865 | 0.014367 | 0.35095 | 0.005042 | 24.4272 | 1.575 | 25.0506 | 39.4536 | 15.9056 | 20.8857 | 4.3216 | 39.4586 | 121.2257 | 89.9649 | 120.0129 | 81.16
2012-10-31 03:40 | 25.5794 | 142.0745 | 110.8635 | 140.9193 | 102.0132 | 62.6785 | 0.014351 | 0.35097 | 0.005037 | 24.4565 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4509 | 15.9055 | 20.8629 | 4.3211 | 39.4559 | 121.2116 | 90.0006 | 120.0564 | 81.1503
2012-10-31 03:40 | 25.5756 | 142.1321 | 110.9013 | 140.9462 | 102.0094 | 62.6796 | 0.01437 | 0.35093 | 0.005043 | 24.4212 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4513 | 15.9054 | 20.8792 | 4.3211 | 39.4564 | 121.2529 | 90.0221 | 120.067 | 81.1302
2012-10-31 03:40 | 25.5771 | 142.1029 | 110.899 | 140.9323 | 102.0373 | 62.6808 | 0.014367 | 0.35089 | 0.005041 | 24.4232 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4505 | 15.9054 | 20.8566 | 4.3212 | 39.4555 | 121.2463 | 90.0424 | 120.0757 | 81.1807
2012-10-31 03:40 | 25.5726 | 142.1214 | 110.8832 | 140.9777 | 102.0253 | 62.679 | 0.014367 | 0.35097 | 0.005042 | 24.4292 | 1.5749 | 25.05 | 39.452 | 15.9054 | 20.8601 | 4.3211 | 39.4571 | 121.2613 | 90.0231 | 120.1176 | 81.1652
2012-10-31 03:40 | 25.5749 | 142.1353 | 110.9195 | 140.9378 | 102.02 | 62.6865 | 0.014354 | 0.35099 | 0.005038 | 24.4523 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4514 | 15.9053 | 20.8544 | 4.3216 | 39.4565 | 121.2809 | 90.0651 | 120.0834 | 81.1656
2012-10-31 03:40 | 25.5741 | 142.1498 | 110.915 | 140.9638 | 102.0343 | 62.6785 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4511 | 15.9054 | 20.8536 | 4.3211 | 39.4561 | 121.2962 | 90.0614 | 120.1102 | 81.1807
2012-10-31 03:40 | 25.5816 | 142.1573 | 110.9111 | 141.0059 | 102.0645 | 62.6865 | 0.014357 | 0.3509 | 0.005038 | 24.4412 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4506 | 15.9056 | 20.8611 | 4.3216 | 39.4557 | 121.2962 | 90.05 | 120.1448 | 81.2034
2012-10-31 03:40 | 25.5816 | 142.2149 | 110.9262 | 140.979 | 102.0985 | 62.6883 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5748 | 25.0482 | 39.446 | 15.9056 | 20.8731 | 4.3217 | 39.4511 | 121.3418 | 90.0531 | 120.1059 | 81.2254
2012-10-31 03:40 | 25.5846 | 142.1834 | 110.9444 | 141.0166 | 102.1431 | 62.6912 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4456 | 15.9056 | 20.848 | 4.3219 | 39.4506 | 121.3354 | 90.0964 | 120.1686 | 81.2951
2012-10-31 03:40 | 25.5921 | 142.2369 | 110.9822 | 141.0586 | 102.2073 | 62.6865 | 0.01436 | 0.35097 | 0.00504 | 24.4412 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4449 | 15.9056 | 20.8314 | 4.3216 | 39.45 | 121.4055 | 90.1508 | 120.2272 | 81.3759
2012-10-31 03:40 | 25.5816 | 142.2495 | 110.983 | 141.0481 | 102.2157 | 62.686 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4488 | 15.9057 | 20.8771 | 4.3216 | 39.4538 | 121.3724 | 90.1059 | 120.171 | 81.3386
2012-10-31 03:40 | 25.5853 | 142.2417 | 110.9527 | 141.0671 | 102.193 | 62.6767 | 0.014386 | 0.3509 | 0.005048 | 24.392 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4496 | 15.9057 | 20.8407 | 4.3209 | 39.4546 | 121.401 | 90.112 | 120.2264 | 81.3523
2012-10-31 03:40 | 25.5868 | 142.2432 | 110.9807 | 141.0763 | 102.2739 | 62.701 | 0.014373 | 0.35097 | 0.005045 | 24.419 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4489 | 15.9056 | 20.8502 | 4.3226 | 39.454 | 121.393 | 90.1305 | 120.2261 | 81.4237
2012-10-31 03:40 | 25.5876 | 142.2516 | 111.0458 | 141.0963 | 102.2936 | 62.6964 | 0.014363 | 0.35099 | 0.005041 | 24.437 | 1.5749 | 25.0499 | 39.451 | 15.9057 | 20.843 | 4.3223 | 39.4561 | 121.4086 | 90.2028 | 120.2533 | 81.4506
2012-10-31 03:40 | 25.5846 | 142.2832 | 111.0125 | 141.0895 | 102.2225 | 62.6842 | 0.01436 | 0.35097 | 0.00504 | 24.4412 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4484 | 15.9055 | 20.8882 | 4.3214 | 39.4535 | 121.395 | 90.1243 | 120.2013 | 81.3343
2012-10-31 03:40 | 25.5898 | 142.2922 | 111.0518 | 141.0831 | 102.1824 | 62.7004 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.5749 | 25.049 | 39.4487 | 15.9056 | 20.8612 | 4.3226 | 39.4537 | 121.431 | 90.1906 | 120.2219 | 81.3212
2012-10-31 03:40 | 25.5928 | 142.3183 | 111.0775 | 141.1475 | 102.3139 | 62.6981 | 0.01436 | 0.35093 | 0.005039 | 24.4382 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4493 | 15.9057 | 20.808 | 4.3224 | 39.4544 | 121.5103 | 90.2695 | 120.3395 | 81.5059
2012-10-31 03:40 | 25.5883 | 142.3291 | 111.1146 | 141.143 | 102.2791 | 62.7016 | 0.014354 | 0.35097 | 0.005038 | 24.4514 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4502 | 15.9055 | 20.8357 | 4.3226 | 39.4552 | 121.4934 | 90.2789 | 120.3073 | 81.4434
2012-10-31 03:40 | 25.5936 | 142.3114 | 111.0972 | 141.1445 | 102.2542 | 62.6958 | 0.014345 | 0.35099 | 0.005035 | 24.4677 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4495 | 15.9055 | 20.8811 | 4.3222 | 39.4545 | 121.4303 | 90.2161 | 120.2634 | 81.3731
2012-10-31 03:40 | 25.5913 | 142.3513 | 111.1063 | 141.1729 | 102.2557 | 62.6958 | 0.01437 | 0.351 | 0.005044 | 24.4262 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4505 | 15.9057 | 20.8266 | 4.3222 | 39.4556 | 121.5247 | 90.2797 | 120.3463 | 81.4291
2012-10-31 03:40 | 25.5891 | 142.4067 | 111.123 | 141.1937 | 102.1476 | 62.716 | 0.014354 | 0.35097 | 0.005038 | 24.4514 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4519 | 15.9056 | 20.8605 | 4.3236 | 39.4569 | 121.5462 | 90.2625 | 120.3332 | 81.2871
2012-10-31 03:40 | 25.6011 | 142.4034 | 111.0934 | 141.1673 | 102.171 | 62.7022 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4511 | 15.9056 | 20.8565 | 4.3227 | 39.4561 | 121.5469 | 90.2369 | 120.3108 | 81.3145
2012-10-31 03:41 | 25.5943 | 142.3889 | 111.0903 | 141.2373 | 102.1944 | 62.6923 | 0.014348 | 0.35095 | 0.005035 | 24.4596 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4493 | 15.9056 | 20.8457 | 4.322 | 39.4543 | 121.5432 | 90.2446 | 120.3916 | 81.3487
2012-10-31 03:41 | 25.5906 | 142.4159 | 111.0942 | 141.1914 | 102.2172 | 62.7062 | 0.014348 | 0.35099 | 0.005036 | 24.4626 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4492 | 15.9057 | 20.838 | 4.323 | 39.4542 | 121.5779 | 90.2562 | 120.3534 | 81.3792
2012-10-31 03:41 | 25.5966 | 142.4488 | 111.1305 | 141.2281 | 102.2005 | 62.701 | 0.014351 | 0.35096 | 0.005037 | 24.4554 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4495 | 15.9059 | 20.8199 | 4.3226 | 39.4545 | 121.6289 | 90.3106 | 120.4082 | 81.3806
2012-10-31 03:41 | 25.5943 | 142.4618 | 111.1017 | 141.2373 | 102.3041 | 62.7027 | 0.014363 | 0.35099 | 0.005041 | 24.437 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4501 | 15.9057 | 20.8577 | 4.3227 | 39.4551 | 121.6041 | 90.244 | 120.3796 | 81.4464
2012-10-31 03:41 | 25.6025 | 142.4508 | 111.1326 | 141.2378 | 102.3501 | 62.7022 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4504 | 15.9057 | 20.7936 | 4.3227 | 39.4554 | 121.6572 | 90.339 | 120.4442 | 81.5565
2012-10-31 03:41 | 25.5921 | 142.4904 | 111.1411 | 141.285 | 102.3094 | 62.7091 | 0.014373 | 0.35102 | 0.005045 | 24.422 | 1.5749 | 25.0504 | 39.453 | 15.9056 | 20.8395 | 4.3232 | 39.458 | 121.6509 | 90.3016 | 120.4455 | 81.4699
2012-10-31 03:41 | 25.6048 | 142.5223 | 111.1803 | 141.3092 | 102.2956 | 62.7154 | 0.014351 | 0.35103 | 0.005038 | 24.4605 | 1.575 | 25.0505 | 39.4533 | 15.9056 | 20.8722 | 4.3236 | 39.4583 | 121.6501 | 90.3081 | 120.437 | 81.4234
2012-10-31 03:41 | 25.5868 | 142.4927 | 111.1661 | 141.3027 | 102.289 | 62.716 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5749 | 25.05 | 39.4521 | 15.9055 | 20.8422 | 4.3236 | 39.4571 | 121.6505 | 90.3239 | 120.4605 | 81.4468
2012-10-31 03:41 | 25.5906 | 142.462 | 111.204 | 141.3487 | 102.3079 | 62.7027 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4508 | 15.9056 | 20.8259 | 4.3227 | 39.4558 | 121.6361 | 90.3781 | 120.5228 | 81.482
2012-10-31 03:41 | 25.5913 | 142.4896 | 111.1706 | 141.3149 | 102.3351 | 62.712 | 0.014357 | 0.35092 | 0.005038 | 24.4422 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4508 | 15.9057 | 20.8668 | 4.3234 | 39.4559 | 121.6228 | 90.3038 | 120.4481 | 81.4683
2012-10-31 03:41 | 25.5891 | 142.5219 | 111.1987 | 141.3472 | 102.3782 | 62.7004 | 0.014367 | 0.35087 | 0.005041 | 24.4222 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4508 | 15.9056 | 20.8766 | 4.3226 | 39.4559 | 121.6453 | 90.3221 | 120.4706 | 81.5016
2012-10-31 03:41 | 25.5801 | 142.5321 | 111.2011 | 141.3536 | 102.407 | 62.7056 | 0.014354 | 0.35096 | 0.005038 | 24.4503 | 1.5749 | 25.05 | 39.4515 | 15.9057 | 20.8556 | 4.3229 | 39.4566 | 121.6765 | 90.3455 | 120.498 | 81.5514
2012-10-31 03:41 | 25.5883 | 142.5595 | 111.2395 | 141.3503 | 102.4568 | 62.7102 | 0.014354 | 0.35095 | 0.005037 | 24.4494 | 1.5749 | 25.05 | 39.4516 | 15.9056 | 20.8638 | 4.3232 | 39.4566 | 121.6957 | 90.3757 | 120.4865 | 81.593
2012-10-31 03:41 | 25.5883 | 142.5826 | 111.2282 | 141.3925 | 102.5287 | 62.7206 | 0.014363 | 0.35096 | 0.005041 | 24.435 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4489 | 15.9057 | 20.8477 | 4.324 | 39.454 | 121.7349 | 90.3805 | 120.5448 | 81.681
2012-10-31 03:41 | 25.5943 | 142.5771 | 111.3023 | 141.3946 | 102.4817 | 62.7235 | 0.014354 | 0.3509 | 0.005037 | 24.4464 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4525 | 15.9057 | 20.7975 | 4.3242 | 39.4575 | 121.7796 | 90.5048 | 120.5971 | 81.6842
2012-10-31 03:41 | 25.5876 | 142.578 | 111.3032 | 141.4301 | 102.4108 | 62.7282 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4491 | 15.9057 | 20.8229 | 4.3245 | 39.4542 | 121.7551 | 90.4803 | 120.6072 | 81.5879
2012-10-31 03:41 | 25.5898 | 142.5649 | 111.294 | 141.4477 | 102.4659 | 62.7154 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4494 | 15.9056 | 20.8532 | 4.3236 | 39.4544 | 121.7117 | 90.4408 | 120.5945 | 81.6127
2012-10-31 03:41 | 25.5868 | 142.5888 | 111.3024 | 141.4293 | 102.5347 | 62.7241 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5749 | 25.0497 | 39.45 | 15.9058 | 20.8462 | 4.3242 | 39.455 | 121.7426 | 90.4562 | 120.5831 | 81.6885
2012-10-31 03:41 | 25.5876 | 142.6164 | 111.3448 | 141.48 | 102.6452 | 62.7258 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.575 | 25.0506 | 39.4537 | 15.9056 | 20.859 | 4.3243 | 39.4587 | 121.7574 | 90.4858 | 120.621 | 81.7862
2012-10-31 03:41 | 25.5868 | 142.6464 | 111.4008 | 141.4601 | 102.5952 | 62.7305 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4527 | 15.9056 | 20.8261 | 4.3246 | 39.4578 | 121.8203 | 90.5747 | 120.634 | 81.7691
2012-10-31 03:41 | 25.5861 | 142.6303 | 111.4153 | 141.4632 | 102.5529 | 62.7126 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5749 | 25.0504 | 39.4527 | 15.9057 | 20.8335 | 4.3234 | 39.4578 | 121.7968 | 90.5818 | 120.6297 | 81.7194
2012-10-31 03:41 | 25.5883 | 142.6287 | 111.4288 | 141.4347 | 102.5098 | 62.7299 | 0.014367 | 0.35093 | 0.005042 | 24.4263 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4524 | 15.9057 | 20.8758 | 4.3246 | 39.4574 | 121.7529 | 90.553 | 120.5589 | 81.634
2012-10-31 03:41 | 25.5846 | 142.6557 | 111.4213 | 141.4847 | 102.5136 | 62.7299 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.575 | 25.0508 | 39.4542 | 15.9056 | 20.8721 | 4.3246 | 39.4592 | 121.7836 | 90.5492 | 120.6126 | 81.6415
2012-10-31 03:41 | 25.5831 | 142.6772 | 111.4085 | 141.4832 | 102.5726 | 62.7305 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.575 | 25.0506 | 39.4536 | 15.9056 | 20.8385 | 4.3246 | 39.4586 | 121.8387 | 90.57 | 120.6447 | 81.7341
2012-10-31 03:41 | 25.5883 | 142.7208 | 111.425 | 141.4961 | 102.5514 | 62.7276 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4527 | 15.9056 | 20.8557 | 4.3244 | 39.4577 | 121.8651 | 90.5693 | 120.6404 | 81.6957
2012-10-31 03:41 | 25.5719 | 142.6891 | 111.4238 | 141.5027 | 102.535 | 62.7247 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4516 | 15.9055 | 20.8393 | 4.3242 | 39.4567 | 121.8498 | 90.5845 | 120.6634 | 81.6957
2012-10-31 03:41 | 25.5726 | 142.709 | 111.451 | 141.5303 | 102.547 | 62.7391 | 0.014341 | 0.35106 | 0.005035 | 24.4796 | 1.5749 | 25.049 | 39.4486 | 15.9056 | 20.8521 | 4.3252 | 39.4537 | 121.8569 | 90.5989 | 120.6782 | 81.6949
2012-10-31 03:42 | 25.5771 | 142.7788 | 111.429 | 141.5693 | 102.5402 | 62.731 | 0.014351 | 0.35097 | 0.005037 | 24.4565 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4505 | 15.9056 | 20.8084 | 4.3247 | 39.4555 | 121.9704 | 90.6206 | 120.7609 | 81.7318
2012-10-31 03:42 | 25.5764 | 142.7397 | 111.4169 | 141.5418 | 102.5621 | 62.7322 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.5749 | 25.05 | 39.4512 | 15.9058 | 20.9161 | 4.3248 | 39.4562 | 121.8236 | 90.5008 | 120.6257 | 81.646
2012-10-31 03:42 | 25.5764 | 142.755 | 111.451 | 141.5494 | 102.5508 | 62.7253 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4506 | 15.9057 | 20.8519 | 4.3243 | 39.4556 | 121.9031 | 90.5991 | 120.6975 | 81.6989
2012-10-31 03:42 | 25.5779 | 142.7872 | 111.4525 | 141.5778 | 102.643 | 62.7345 | 0.014367 | 0.35096 | 0.005042 | 24.4282 | 1.5748 | 25.0489 | 39.4476 | 15.9059 | 20.8453 | 4.3249 | 39.4526 | 121.9419 | 90.6072 | 120.7325 | 81.7977
2012-10-31 03:42 | 25.5696 | 142.7866 | 111.4934 | 141.6079 | 102.5553 | 62.7351 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4508 | 15.9057 | 20.8491 | 4.325 | 39.4559 | 121.9375 | 90.6443 | 120.7588 | 81.7062
2012-10-31 03:42 | 25.5741 | 142.8257 | 111.4941 | 141.6047 | 102.5712 | 62.7449 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5749 | 25.0504 | 39.453 | 15.9055 | 20.8295 | 4.3256 | 39.4581 | 121.9962 | 90.6646 | 120.7752 | 81.7417
2012-10-31 03:42 | 25.5666 | 142.8028 | 111.426 | 141.6202 | 102.6431 | 62.7478 | 0.01437 | 0.351 | 0.005044 | 24.4262 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4513 | 15.9055 | 20.826 | 4.3258 | 39.4563 | 121.9768 | 90.6 | 120.7942 | 81.8171
2012-10-31 03:42 | 25.5734 | 142.8173 | 111.5048 | 141.604 | 102.6536 | 62.7345 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4458 | 15.9058 | 20.8127 | 4.3249 | 39.4509 | 122.0046 | 90.6921 | 120.7913 | 81.8409
2012-10-31 03:42 | 25.5726 | 142.8511 | 111.4926 | 141.5955 | 102.7322 | 62.7472 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4406 | 15.9056 | 20.8079 | 4.3258 | 39.4457 | 122.0432 | 90.6847 | 120.7876 | 81.9243
2012-10-31 03:42 | 25.5666 | 142.8566 | 111.5245 | 141.6356 | 102.6884 | 62.7403 | 0.01437 | 0.35099 | 0.005044 | 24.4251 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4406 | 15.9056 | 20.7979 | 4.3253 | 39.4457 | 122.0587 | 90.7266 | 120.8377 | 81.8905
2012-10-31 03:42 | 25.5838 | 142.9007 | 111.5644 | 141.6797 | 102.6565 | 62.7553 | 0.014351 | 0.35106 | 0.005038 | 24.4625 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4415 | 15.9056 | 20.795 | 4.3264 | 39.4465 | 122.1057 | 90.7694 | 120.8847 | 81.8615
2012-10-31 03:42 | 25.5681 | 142.8581 | 111.5373 | 141.6755 | 102.6899 | 62.7623 | 0.014354 | 0.35102 | 0.005039 | 24.4544 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4466 | 15.9057 | 20.7432 | 4.3268 | 39.4517 | 122.1149 | 90.7941 | 120.9323 | 81.9467
2012-10-31 03:42 | 25.5719 | 142.8658 | 111.5449 | 141.6447 | 102.7693 | 62.7524 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4455 | 15.9057 | 20.8193 | 4.3262 | 39.4506 | 122.0465 | 90.7256 | 120.8254 | 81.95
2012-10-31 03:42 | 25.5779 | 142.9063 | 111.5812 | 141.693 | 102.764 | 62.7617 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4494 | 15.9056 | 20.7931 | 4.3268 | 39.4544 | 122.1132 | 90.7881 | 120.8999 | 81.9709
2012-10-31 03:42 | 25.5786 | 142.8955 | 111.5554 | 141.6514 | 102.7798 | 62.7495 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4499 | 15.9056 | 20.8139 | 4.326 | 39.4549 | 122.0816 | 90.7415 | 120.8375 | 81.9659
2012-10-31 03:42 | 25.5838 | 142.9161 | 111.606 | 141.6681 | 102.8342 | 62.7472 | 0.014354 | 0.351 | 0.005038 | 24.4534 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4506 | 15.9056 | 20.783 | 4.3258 | 39.4557 | 122.1331 | 90.823 | 120.8851 | 82.0512
2012-10-31 03:42 | 25.5853 | 142.9483 | 111.6037 | 141.7349 | 102.7298 | 62.7507 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.048 | 39.4455 | 15.9056 | 20.7724 | 4.326 | 39.4505 | 122.1759 | 90.8313 | 120.9625 | 81.9574
2012-10-31 03:42 | 25.5831 | 142.9422 | 111.628 | 141.7404 | 102.7352 | 62.7628 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4462 | 15.9057 | 20.7702 | 4.3269 | 39.4513 | 122.172 | 90.8578 | 120.9702 | 81.965
2012-10-31 03:42 | 25.5779 | 142.9908 | 111.585 | 141.7313 | 102.7753 | 62.7455 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4482 | 15.9055 | 20.7851 | 4.3257 | 39.4532 | 122.2057 | 90.7999 | 120.9462 | 81.9902
2012-10-31 03:42 | 25.5891 | 142.9482 | 111.6416 | 141.7694 | 102.7336 | 62.7478 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5748 | 25.0487 | 39.4476 | 15.9056 | 20.7602 | 4.3258 | 39.4527 | 122.188 | 90.8814 | 121.0092 | 81.9734
2012-10-31 03:42 | 25.5921 | 142.9512 | 111.6332 | 141.7532 | 102.748 | 62.7576 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4466 | 15.9058 | 20.7511 | 4.3265 | 39.4516 | 122.2001 | 90.8821 | 121.0021 | 81.9969
2012-10-31 03:42 | 25.5958 | 142.9549 | 111.6521 | 141.7454 | 102.7252 | 62.7646 | 0.014373 | 0.35097 | 0.005045 | 24.419 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4492 | 15.9056 | 20.7669 | 4.327 | 39.4542 | 122.188 | 90.8852 | 120.9785 | 81.9583
2012-10-31 03:42 | 25.5906 | 142.992 | 111.6431 | 141.7556 | 102.7502 | 62.7657 | 0.014351 | 0.35099 | 0.005037 | 24.4575 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4507 | 15.9057 | 20.7817 | 4.3271 | 39.4557 | 122.2103 | 90.8614 | 120.9739 | 81.9685
2012-10-31 03:42 | 25.5928 | 142.9942 | 111.6302 | 141.8077 | 102.7978 | 62.7542 | 0.014357 | 0.35092 | 0.005038 | 24.4422 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4506 | 15.9058 | 20.7598 | 4.3263 | 39.4557 | 122.2344 | 90.8704 | 121.0479 | 82.038
2012-10-31 03:42 | 25.5996 | 143.001 | 111.6483 | 141.8375 | 102.7781 | 62.7588 | 0.014345 | 0.35097 | 0.005035 | 24.4667 | 1.5749 | 25.0498 | 39.451 | 15.9056 | 20.7867 | 4.3266 | 39.456 | 122.2143 | 90.8616 | 121.0508 | 81.9914
2012-10-31 03:42 | 25.5906 | 143.0343 | 111.6658 | 141.8285 | 102.7049 | 62.7669 | 0.014367 | 0.35092 | 0.005042 | 24.4252 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4486 | 15.9057 | 20.7978 | 4.3272 | 39.4536 | 122.2365 | 90.868 | 121.0307 | 81.9071
2012-10-31 03:43 | 25.5966 | 143.0518 | 111.6377 | 141.8383 | 102.6995 | 62.7646 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4474 | 15.9056 | 20.7837 | 4.327 | 39.4525 | 122.2681 | 90.854 | 121.0546 | 81.9158
2012-10-31 03:43 | 25.5951 | 143.0196 | 111.659 | 141.8637 | 102.7774 | 62.7703 | 0.014357 | 0.35093 | 0.005038 | 24.4433 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4493 | 15.9055 | 20.8184 | 4.3274 | 39.4544 | 122.2012 | 90.8406 | 121.0453 | 81.959
2012-10-31 03:43 | 25.6011 | 143.0909 | 111.6952 | 141.862 | 102.7003 | 62.7617 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.5749 | 25.049 | 39.4485 | 15.9056 | 20.7962 | 4.3268 | 39.4535 | 122.2947 | 90.899 | 121.0658 | 81.9041
2012-10-31 03:43 | 25.6033 | 143.1046 | 111.6482 | 141.8489 | 102.7138 | 62.7669 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5749 | 25.0491 | 39.449 | 15.9055 | 20.7663 | 4.3272 | 39.454 | 122.3383 | 90.8819 | 121.0826 | 81.9475
2012-10-31 03:43 | 25.6003 | 143.0747 | 111.6414 | 141.842 | 102.6541 | 62.764 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4516 | 15.9055 | 20.8236 | 4.327 | 39.4567 | 122.2511 | 90.8178 | 121.0184 | 81.8305
2012-10-31 03:43 | 25.607 | 143.0929 | 111.6671 | 141.8833 | 102.6305 | 62.7646 | 0.014354 | 0.351 | 0.005038 | 24.4534 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4508 | 15.9055 | 20.7861 | 4.327 | 39.4558 | 122.3068 | 90.881 | 121.0972 | 81.8444
2012-10-31 03:43 | 25.6033 | 143.0969 | 111.6407 | 141.9026 | 102.6646 | 62.7709 | 0.014348 | 0.35099 | 0.005036 | 24.4626 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4507 | 15.9056 | 20.7984 | 4.3274 | 39.4557 | 122.2985 | 90.8423 | 121.1042 | 81.8662
2012-10-31 03:43 | 25.5981 | 143.134 | 111.6544 | 141.932 | 102.6897 | 62.7565 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4508 | 15.9055 | 20.7973 | 4.3264 | 39.4558 | 122.3367 | 90.8571 | 121.1347 | 81.8924
2012-10-31 03:43 | 25.5913 | 143.1272 | 111.6627 | 141.9098 | 102.5959 | 62.775 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4526 | 15.9056 | 20.7945 | 4.3277 | 39.4577 | 122.3327 | 90.8682 | 121.1153 | 81.8014
2012-10-31 03:43 | 25.6055 | 143.1606 | 111.6656 | 141.9355 | 102.6517 | 62.7686 | 0.014351 | 0.351 | 0.005037 | 24.4585 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4523 | 15.9055 | 20.7886 | 4.3273 | 39.4573 | 122.372 | 90.877 | 121.1469 | 81.8631
2012-10-31 03:43 | 25.6063 | 143.1345 | 111.6285 | 141.9478 | 102.6147 | 62.7727 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5749 | 25.05 | 39.452 | 15.9055 | 20.8095 | 4.3275 | 39.457 | 122.325 | 90.819 | 121.1383 | 81.8052
2012-10-31 03:43 | 25.6063 | 143.1844 | 111.6399 | 141.9632 | 102.6639 | 62.775 | 0.014354 | 0.35099 | 0.005038 | 24.4523 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4509 | 15.9056 | 20.8456 | 4.3277 | 39.4559 | 122.3388 | 90.7943 | 121.1176 | 81.8183
2012-10-31 03:43 | 25.6078 | 143.1168 | 111.6225 | 141.9532 | 102.688 | 62.7709 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4525 | 15.9056 | 20.7869 | 4.3274 | 39.4575 | 122.3299 | 90.8356 | 121.1663 | 81.9011
2012-10-31 03:43 | 25.6011 | 143.1754 | 111.6233 | 141.9311 | 102.7418 | 62.7825 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.575 | 25.0505 | 39.4534 | 15.9055 | 20.8404 | 4.3282 | 39.4584 | 122.335 | 90.7829 | 121.0907 | 81.9014
2012-10-31 03:43 | 25.6055 | 143.1759 | 111.6618 | 141.9662 | 102.682 | 62.7686 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5749 | 25.05 | 39.452 | 15.9054 | 20.8127 | 4.3273 | 39.457 | 122.3632 | 90.8491 | 121.1535 | 81.8693
2012-10-31 03:43 | 25.6003 | 143.1823 | 111.6452 | 141.9917 | 102.741 | 62.7727 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4499 | 15.9056 | 20.8316 | 4.3275 | 39.455 | 122.3507 | 90.8136 | 121.1601 | 81.9094
2012-10-31 03:43 | 25.6055 | 143.199 | 111.6656 | 141.9547 | 102.7273 | 62.7738 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4505 | 15.9054 | 20.8127 | 4.3276 | 39.4556 | 122.3863 | 90.8529 | 121.142 | 81.9146
2012-10-31 03:43 | 25.6085 | 143.1751 | 111.6989 | 142.0499 | 102.7606 | 62.7686 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4492 | 15.9055 | 20.8197 | 4.3273 | 39.4543 | 122.3554 | 90.8792 | 121.2302 | 81.9409
2012-10-31 03:43 | 25.6115 | 143.2011 | 111.6716 | 142.0029 | 102.7485 | 62.7703 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4493 | 15.9054 | 20.8107 | 4.3274 | 39.4544 | 122.3904 | 90.8609 | 121.1922 | 81.9378
2012-10-31 03:43 | 25.6063 | 143.2036 | 111.6891 | 141.9977 | 102.7659 | 62.7802 | 0.014351 | 0.35106 | 0.005038 | 24.4625 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4494 | 15.9054 | 20.8496 | 4.3281 | 39.4545 | 122.354 | 90.8395 | 121.1481 | 81.9163
2012-10-31 03:43 | 25.6033 | 143.216 | 111.6709 | 142.0024 | 102.7743 | 62.7675 | 0.014351 | 0.35102 | 0.005037 | 24.4595 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4484 | 15.9054 | 20.8105 | 4.3272 | 39.4535 | 122.4055 | 90.8604 | 121.1919 | 81.9638
2012-10-31 03:43 | 25.604 | 143.2167 | 111.6944 | 141.9954 | 102.7825 | 62.7651 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4496 | 15.9054 | 20.7871 | 4.327 | 39.4546 | 122.4296 | 90.9073 | 121.2083 | 81.9954
2012-10-31 03:43 | 25.6153 | 143.2549 | 111.664 | 142.0912 | 102.8052 | 62.7912 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4483 | 15.9054 | 20.7823 | 4.3288 | 39.4534 | 122.4726 | 90.8817 | 121.3089 | 82.0229
2012-10-31 03:43 | 25.613 | 143.2487 | 111.7261 | 142.0467 | 102.7197 | 62.7738 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5749 | 25.0487 | 39.4483 | 15.9054 | 20.78 | 4.3276 | 39.4534 | 122.4687 | 90.9461 | 121.2667 | 81.9397
2012-10-31 03:43 | 25.6235 | 143.2784 | 111.6949 | 142.0188 | 102.7907 | 62.764 | 0.01436 | 0.35096 | 0.00504 | 24.4401 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4472 | 15.9055 | 20.8106 | 4.327 | 39.4522 | 122.4678 | 90.8843 | 121.2082 | 81.9801
2012-10-31 03:44 | 25.6145 | 143.2272 | 111.6973 | 142.0597 | 102.7515 | 62.7807 | 0.014389 | 0.35108 | 0.005052 | 24.3989 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4474 | 15.9053 | 20.7896 | 4.3281 | 39.4525 | 122.4376 | 90.9077 | 121.2701 | 81.9619
2012-10-31 03:44 | 25.6168 | 143.2525 | 111.7034 | 142.0773 | 102.7424 | 62.7686 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4473 | 15.9054 | 20.7517 | 4.3273 | 39.4523 | 122.5008 | 90.9517 | 121.3256 | 81.9907
2012-10-31 03:44 | 25.625 | 143.2415 | 111.757 | 142.074 | 102.7468 | 62.7744 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5749 | 25.049 | 39.4492 | 15.9054 | 20.8362 | 4.3277 | 39.4542 | 122.4053 | 90.9208 | 121.2378 | 81.9106
2012-10-31 03:44 | 25.6235 | 143.2977 | 111.7252 | 142.084 | 102.7907 | 62.7802 | 0.014354 | 0.35103 | 0.005039 | 24.4554 | 1.5749 | 25.049 | 39.4494 | 15.9052 | 20.7705 | 4.3281 | 39.4545 | 122.5272 | 90.9547 | 121.3135 | 82.0202
2012-10-31 03:44 | 25.6183 | 143.2348 | 111.72 | 142.0635 | 102.7515 | 62.7738 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4497 | 15.9054 | 20.7291 | 4.3276 | 39.4548 | 122.5057 | 90.9909 | 121.3344 | 82.0224
2012-10-31 03:44 | 25.619 | 143.2816 | 111.6942 | 142.0987 | 102.8164 | 62.7854 | 0.014367 | 0.35097 | 0.005042 | 24.4292 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4505 | 15.9053 | 20.8101 | 4.3284 | 39.4556 | 122.4715 | 90.8841 | 121.2886 | 82.0063
2012-10-31 03:44 | 25.625 | 143.2799 | 111.7191 | 142.0971 | 102.8527 | 62.7859 | 0.014379 | 0.351 | 0.005047 | 24.4109 | 1.5749 | 25.0498 | 39.4513 | 15.9055 | 20.78 | 4.3285 | 39.4564 | 122.4999 | 90.9391 | 121.3171 | 82.0727
2012-10-31 03:44 | 25.6198 | 143.3324 | 111.7556 | 142.1226 | 102.8891 | 62.7773 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4526 | 15.9054 | 20.7748 | 4.3279 | 39.4576 | 122.5576 | 90.9808 | 121.3478 | 82.1143
2012-10-31 03:44 | 25.625 | 143.3145 | 111.7684 | 142.0932 | 102.8035 | 62.7854 | 0.014357 | 0.35097 | 0.005039 | 24.4463 | 1.5749 | 25.0501 | 39.4523 | 15.9055 | 20.792 | 4.3284 | 39.4573 | 122.5225 | 90.9764 | 121.3012 | 82.0115
2012-10-31 03:44 | 25.6235 | 143.3053 | 111.7631 | 142.1186 | 102.8436 | 62.7871 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5749 | 25.0494 | 39.45 | 15.9055 | 20.7705 | 4.3285 | 39.4551 | 122.5348 | 90.9926 | 121.3481 | 82.0731
2012-10-31 03:44 | 25.631 | 143.3205 | 111.7819 | 142.1299 | 102.8625 | 62.7715 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4445 | 15.9057 | 20.794 | 4.3275 | 39.4495 | 122.5265 | 90.9879 | 121.3359 | 82.0685
2012-10-31 03:44 | 25.6287 | 143.3182 | 111.791 | 142.1276 | 102.9509 | 62.7929 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4471 | 15.9056 | 20.8038 | 4.3289 | 39.4521 | 122.5144 | 90.9872 | 121.3238 | 82.1471
2012-10-31 03:44 | 25.637 | 143.338 | 111.8182 | 142.1743 | 102.963 | 62.7836 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.5749 | 25.0487 | 39.448 | 15.9055 | 20.8321 | 4.3283 | 39.453 | 122.5059 | 90.9861 | 121.3422 | 82.1309
2012-10-31 03:44 | 25.6198 | 143.3593 | 111.8162 | 142.1379 | 102.9118 | 62.7929 | 0.014357 | 0.35096 | 0.005039 | 24.4452 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4513 | 15.9053 | 20.7949 | 4.3289 | 39.4563 | 122.5644 | 91.0213 | 121.343 | 82.1169
2012-10-31 03:44 | 25.6235 | 143.3245 | 111.7896 | 142.1455 | 102.9571 | 62.7894 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4507 | 15.9054 | 20.8066 | 4.3287 | 39.4558 | 122.5179 | 90.983 | 121.3389 | 82.1505
2012-10-31 03:44 | 25.6242 | 143.356 | 111.8584 | 142.173 | 102.9956 | 62.7848 | 0.014338 | 0.35108 | 0.005034 | 24.4857 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4476 | 15.9054 | 20.7792 | 4.3284 | 39.4526 | 122.5768 | 91.0792 | 121.3938 | 82.2164
2012-10-31 03:44 | 25.6272 | 143.3974 | 111.8766 | 142.1722 | 102.9608 | 62.7825 | 0.014376 | 0.35103 | 0.005046 | 24.418 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4493 | 15.9056 | 20.8264 | 4.3282 | 39.4544 | 122.571 | 91.0502 | 121.3458 | 82.1344
2012-10-31 03:44 | 25.6265 | 143.3583 | 111.8721 | 142.1869 | 102.9714 | 62.7946 | 0.014357 | 0.35099 | 0.005039 | 24.4472 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4499 | 15.9055 | 20.7935 | 4.3291 | 39.4549 | 122.5648 | 91.0786 | 121.3934 | 82.1779
2012-10-31 03:44 | 25.6295 | 143.4112 | 111.947 | 142.1899 | 103.05 | 62.7958 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4506 | 15.9055 | 20.8327 | 4.3291 | 39.4556 | 122.5785 | 91.1143 | 121.3572 | 82.2173
2012-10-31 03:44 | 25.6347 | 143.4011 | 111.8841 | 142.2027 | 103.0892 | 62.7981 | 0.014379 | 0.35097 | 0.005047 | 24.4089 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4496 | 15.9055 | 20.8017 | 4.3293 | 39.4547 | 122.5994 | 91.0824 | 121.401 | 82.2875
2012-10-31 03:44 | 25.6392 | 143.4286 | 111.9189 | 142.2533 | 103.0484 | 62.7969 | 0.014367 | 0.35096 | 0.005042 | 24.4282 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4515 | 15.9055 | 20.7982 | 4.3292 | 39.4565 | 122.6304 | 91.1207 | 121.4551 | 82.2502
2012-10-31 03:44 | 25.6385 | 143.4164 | 111.9257 | 142.2449 | 103.0099 | 62.7929 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4497 | 15.9056 | 20.7855 | 4.3289 | 39.4547 | 122.6309 | 91.1402 | 121.4594 | 82.2244
2012-10-31 03:44 | 25.6377 | 143.4579 | 111.9136 | 142.2365 | 103.0091 | 62.7906 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5748 | 25.0486 | 39.447 | 15.9058 | 20.7806 | 4.3288 | 39.452 | 122.6773 | 91.133 | 121.4559 | 82.2285
2012-10-31 03:44 | 25.634 | 143.458 | 111.9288 | 142.252 | 102.9789 | 62.7894 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4497 | 15.9055 | 20.785 | 4.3287 | 39.4548 | 122.673 | 91.1438 | 121.467 | 82.1939
2012-10-31 03:45 | 25.631 | 143.455 | 111.9258 | 142.2413 | 102.991 | 62.7987 | 0.014379 | 0.35102 | 0.005047 | 24.4119 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4516 | 15.9055 | 20.782 | 4.3293 | 39.4567 | 122.673 | 91.1438 | 121.4593 | 82.209
2012-10-31 03:45 | 25.6317 | 143.4634 | 111.9151 | 142.2612 | 103.0371 | 62.7923 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4512 | 15.9055 | 20.7867 | 4.3289 | 39.4562 | 122.6767 | 91.1284 | 121.4745 | 82.2504
2012-10-31 03:45 | 25.6272 | 143.4358 | 111.9523 | 142.2951 | 103.0023 | 62.7964 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4527 | 15.9055 | 20.7782 | 4.3292 | 39.4578 | 122.6576 | 91.1741 | 121.5169 | 82.2241
2012-10-31 03:45 | 25.6168 | 143.4984 | 111.923 | 142.2693 | 103.026 | 62.8016 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.575 | 25.0505 | 39.4536 | 15.9054 | 20.7718 | 4.3295 | 39.4587 | 122.7266 | 91.1512 | 121.4975 | 82.2542
2012-10-31 03:45 | 25.628 | 143.5173 | 111.9607 | 142.2882 | 103.0561 | 62.7992 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5749 | 25.05 | 39.4517 | 15.9055 | 20.795 | 4.3294 | 39.4568 | 122.7223 | 91.1657 | 121.4932 | 82.2611
2012-10-31 03:45 | 25.6168 | 143.4869 | 111.9608 | 142.2885 | 102.9844 | 62.7975 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5749 | 25.0493 | 39.45 | 15.9054 | 20.7638 | 4.3293 | 39.4551 | 122.7231 | 91.197 | 121.5247 | 82.2206
2012-10-31 03:45 | 25.6198 | 143.4976 | 111.926 | 142.3069 | 103.0252 | 62.7912 | 0.014373 | 0.351 | 0.005045 | 24.4211 | 1.5749 | 25.0491 | 39.449 | 15.9055 | 20.7708 | 4.3288 | 39.4541 | 122.7268 | 91.1552 | 121.5361 | 82.2544
2012-10-31 03:45 | 25.619 | 143.5467 | 111.9327 | 142.2907 | 102.8921 | 62.8016 | 0.014357 | 0.35097 | 0.005039 | 24.4463 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4493 | 15.9055 | 20.77 | 4.3295 | 39.4543 | 122.7767 | 91.1627 | 121.5207 | 82.1221
2012-10-31 03:45 | 25.6228 | 143.5621 | 111.9176 | 142.306 | 102.9601 | 62.7981 | 0.014345 | 0.351 | 0.005035 | 24.4687 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4505 | 15.9055 | 20.826 | 4.3293 | 39.4555 | 122.7361 | 91.0916 | 121.48 | 82.1341
2012-10-31 03:45 | 25.6168 | 143.5561 | 111.904 | 142.3154 | 103.0789 | 62.8039 | 0.014357 | 0.35099 | 0.005039 | 24.4472 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4503 | 15.9055 | 20.7999 | 4.3297 | 39.4553 | 122.7562 | 91.1041 | 121.5155 | 82.279
2012-10-31 03:45 | 25.613 | 143.5984 | 111.9305 | 142.327 | 103.0864 | 62.8027 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4508 | 15.9054 | 20.8001 | 4.3296 | 39.4558 | 122.7983 | 91.1304 | 121.5269 | 82.2863
2012-10-31 03:45 | 25.6183 | 143.5729 | 111.9623 | 142.3207 | 103.122 | 62.8148 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4492 | 15.9055 | 20.7773 | 4.3305 | 39.4543 | 122.7956 | 91.185 | 121.5434 | 82.3447
2012-10-31 03:45 | 25.6153 | 143.6045 | 111.9669 | 142.3523 | 103.1076 | 62.8154 | 0.01437 | 0.35097 | 0.005044 | 24.4241 | 1.5749 | 25.05 | 39.4521 | 15.9054 | 20.8265 | 4.3305 | 39.4571 | 122.778 | 91.1404 | 121.5258 | 82.2811
2012-10-31 03:45 | 25.6123 | 143.5862 | 111.9866 | 142.3416 | 103.0744 | 62.8062 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5749 | 25.0487 | 39.4486 | 15.9053 | 20.8034 | 4.3299 | 39.4536 | 122.7828 | 91.1832 | 121.5382 | 82.271
2012-10-31 03:45 | 25.61 | 143.6107 | 112.0032 | 142.347 | 103.0418 | 62.8039 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5748 | 25.0484 | 39.447 | 15.9054 | 20.8212 | 4.3297 | 39.452 | 122.7895 | 91.182 | 121.5258 | 82.2206
2012-10-31 03:45 | 25.6048 | 143.6055 | 111.9829 | 142.361 | 103.0745 | 62.7992 | 0.01436 | 0.35103 | 0.005041 | 24.4452 | 1.5749 | 25.049 | 39.4491 | 15.9054 | 20.8281 | 4.3294 | 39.4541 | 122.7774 | 91.1548 | 121.5329 | 82.2464
2012-10-31 03:45 | 25.6115 | 143.6122 | 111.9896 | 142.3638 | 102.9904 | 62.8131 | 0.014373 | 0.35102 | 0.005045 | 24.422 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4488 | 15.9053 | 20.8227 | 4.3303 | 39.4538 | 122.7895 | 91.1669 | 121.5411 | 82.1677
2012-10-31 03:45 | 25.6003 | 143.5934 | 111.9897 | 142.3526 | 103.0624 | 62.8033 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4452 | 15.9055 | 20.7874 | 4.3297 | 39.4503 | 122.806 | 91.2023 | 121.5652 | 82.275
2012-10-31 03:45 | 25.5988 | 143.6264 | 111.939 | 142.3665 | 103.0722 | 62.8177 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4468 | 15.9056 | 20.7859 | 4.3307 | 39.4518 | 122.8405 | 91.1531 | 121.5806 | 82.2863
2012-10-31 03:45 | 25.6063 | 143.6378 | 111.9768 | 142.397 | 103.0835 | 62.8039 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4475 | 15.9056 | 20.7894 | 4.3297 | 39.4525 | 122.8484 | 91.1874 | 121.6076 | 82.2941
2012-10-31 03:45 | 25.6033 | 143.6117 | 112.0003 | 142.4017 | 103.1145 | 62.8195 | 0.014357 | 0.35097 | 0.005039 | 24.4463 | 1.5749 | 25.0487 | 39.4484 | 15.9053 | 20.8145 | 4.3308 | 39.4535 | 122.7972 | 91.1858 | 121.5872 | 82.3
2012-10-31 03:45 | 25.6108 | 143.6846 | 112.0343 | 142.4054 | 103.1372 | 62.8218 | 0.014363 | 0.35095 | 0.005041 | 24.434 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4484 | 15.9054 | 20.7819 | 4.3309 | 39.4534 | 122.9027 | 91.2524 | 121.6235 | 82.3553
2012-10-31 03:45 | 25.5958 | 143.635 | 111.9928 | 142.3635 | 103.1751 | 62.82 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4503 | 15.9054 | 20.7588 | 4.3308 | 39.4553 | 122.8762 | 91.234 | 121.6047 | 82.4163
2012-10-31 03:45 | 25.6063 | 143.6916 | 112.0185 | 142.3894 | 103.2612 | 62.8131 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5749 | 25.049 | 39.449 | 15.9054 | 20.7573 | 4.3303 | 39.454 | 122.9343 | 91.2612 | 121.6321 | 82.5039
2012-10-31 03:45 | 25.6003 | 143.6741 | 112.0617 | 142.4102 | 103.2098 | 62.8183 | 0.014373 | 0.35105 | 0.005046 | 24.4241 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4495 | 15.9054 | 20.8035 | 4.3307 | 39.4545 | 122.8706 | 91.2582 | 121.6067 | 82.4063
2012-10-31 03:46 | 25.6025 | 143.6801 | 112.0563 | 142.4393 | 103.1062 | 62.812 | 0.01437 | 0.351 | 0.005044 | 24.4262 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4507 | 15.9053 | 20.7695 | 4.3303 | 39.4558 | 122.9106 | 91.2868 | 121.6698 | 82.3367
2012-10-31 03:46 | 25.61 | 143.6761 | 112.0562 | 142.4353 | 103.091 | 62.8258 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4504 | 15.9052 | 20.773 | 4.3312 | 39.4554 | 122.9031 | 91.2832 | 121.6623 | 82.318
2012-10-31 03:46 | 25.607 | 143.7153 | 112.0495 | 142.4592 | 103.054 | 62.816 | 0.014351 | 0.351 | 0.005037 | 24.4585 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4511 | 15.9053 | 20.7781 | 4.3305 | 39.4561 | 122.9372 | 91.2714 | 121.6811 | 82.2759
2012-10-31 03:46 | 25.5996 | 143.681 | 112.0686 | 142.4287 | 103.0163 | 62.8229 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4489 | 15.9053 | 20.7305 | 4.331 | 39.4539 | 122.9505 | 91.3381 | 121.6982 | 82.2858
2012-10-31 03:46 | 25.5981 | 143.6949 | 112.0368 | 142.4349 | 103.0451 | 62.8108 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4514 | 15.9052 | 20.7451 | 4.3302 | 39.4564 | 122.9498 | 91.2917 | 121.6898 | 82.3
2012-10-31 03:46 | 25.5958 | 143.708 | 111.9966 | 142.4787 | 103.0995 | 62.8102 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5749 | 25.0495 | 39.451 | 15.9052 | 20.7709 | 4.3301 | 39.456 | 122.9371 | 91.2257 | 121.7078 | 82.3286
2012-10-31 03:46 | 25.6011 | 143.7094 | 112.017 | 142.507 | 103.1691 | 62.8131 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4502 | 15.9053 | 20.7842 | 4.3303 | 39.4552 | 122.9252 | 91.2328 | 121.7228 | 82.3849
2012-10-31 03:46 | 25.5913 | 143.6958 | 112.0451 | 142.4819 | 103.1895 | 62.82 | 0.014354 | 0.35105 | 0.005039 | 24.4564 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4515 | 15.9052 | 20.7704 | 4.3308 | 39.4566 | 122.9254 | 91.2747 | 121.7115 | 82.4191
2012-10-31 03:46 | 25.5891 | 143.7243 | 112.0581 | 142.472 | 103.1571 | 62.827 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4526 | 15.9054 | 20.728 | 4.3313 | 39.4577 | 122.9963 | 91.3301 | 121.744 | 82.4291
2012-10-31 03:46 | 25.5906 | 143.795 | 112.0255 | 142.5004 | 103.2493 | 62.8276 | 0.014373 | 0.351 | 0.005045 | 24.4211 | 1.5749 | 25.05 | 39.4522 | 15.9054 | 20.7737 | 4.3313 | 39.4573 | 123.0213 | 91.2518 | 121.7267 | 82.4756
2012-10-31 03:46 | 25.5891 | 143.7512 | 112.0732 | 142.5373 | 103.3158 | 62.8252 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4507 | 15.9053 | 20.7561 | 4.3312 | 39.4557 | 122.9951 | 91.3171 | 121.7812 | 82.5597
2012-10-31 03:46 | 25.5891 | 143.7167 | 112.1073 | 142.5104 | 103.2554 | 62.827 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5749 | 25.0485 | 39.4479 | 15.9052 | 20.7842 | 4.3313 | 39.4529 | 122.9325 | 91.3231 | 121.7262 | 82.4712
2012-10-31 03:46 | 25.5966 | 143.7664 | 112.1337 | 142.5064 | 103.2326 | 62.8281 | 0.01437 | 0.35106 | 0.005045 | 24.4302 | 1.5749 | 25.0486 | 39.448 | 15.9053 | 20.8078 | 4.3314 | 39.4531 | 122.9586 | 91.3259 | 121.6986 | 82.4248
2012-10-31 03:46 | 25.5846 | 143.7506 | 112.1558 | 142.5213 | 103.2357 | 62.8218 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5749 | 25.0486 | 39.4484 | 15.9052 | 20.7838 | 4.3309 | 39.4534 | 122.9668 | 91.372 | 121.7375 | 82.4519
2012-10-31 03:46 | 25.5853 | 143.7321 | 112.1338 | 142.5028 | 103.2516 | 62.8241 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5749 | 25.0486 | 39.4483 | 15.9053 | 20.7483 | 4.3311 | 39.4533 | 122.9838 | 91.3855 | 121.7545 | 82.5033
2012-10-31 03:46 | 25.5898 | 143.8096 | 112.1572 | 142.5303 | 103.2334 | 62.8166 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5749 | 25.0497 | 39.4513 | 15.9053 | 20.7729 | 4.3306 | 39.4563 | 123.0367 | 91.3843 | 121.7574 | 82.4605
2012-10-31 03:46 | 25.5943 | 143.768 | 112.1314 | 142.5387 | 103.1282 | 62.8241 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.575 | 25.0506 | 39.4543 | 15.9053 | 20.7493 | 4.3311 | 39.4594 | 123.0187 | 91.3821 | 121.7894 | 82.3789
2012-10-31 03:46 | 25.5876 | 143.7728 | 112.1171 | 142.555 | 103.1329 | 62.8154 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4506 | 15.9054 | 20.7667 | 4.3305 | 39.4556 | 123.0061 | 91.3504 | 121.7883 | 82.3662
2012-10-31 03:46 | 25.5883 | 143.7581 | 112.114 | 142.548 | 103.1676 | 62.831 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4499 | 15.9054 | 20.7553 | 4.3316 | 39.455 | 123.0028 | 91.3587 | 121.7927 | 82.4123
2012-10-31 03:46 | 25.5861 | 143.7944 | 112.1497 | 142.5381 | 103.1616 | 62.816 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5749 | 25.0489 | 39.449 | 15.9053 | 20.7652 | 4.3305 | 39.4541 | 123.0292 | 91.3845 | 121.7729 | 82.3964
2012-10-31 03:46 | 25.5921 | 143.8042 | 112.1141 | 142.5557 | 103.1449 | 62.8328 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.575 | 25.0505 | 39.4535 | 15.9055 | 20.7712 | 4.3317 | 39.4586 | 123.033 | 91.3429 | 121.7845 | 82.3737
2012-10-31 03:46 | 25.5846 | 143.8082 | 112.1444 | 142.575 | 103.213 | 62.8339 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.575 | 25.0504 | 39.4533 | 15.9054 | 20.7557 | 4.3318 | 39.4583 | 123.0525 | 91.3887 | 121.8193 | 82.4573
2012-10-31 03:46 | 25.5816 | 143.8129 | 112.1376 | 142.5336 | 103.1874 | 62.8293 | 0.01436 | 0.35099 | 0.00504 | 24.4421 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4487 | 15.9054 | 20.7808 | 4.3315 | 39.4537 | 123.0321 | 91.3568 | 121.7528 | 82.4066
2012-10-31 03:46 | 25.5898 | 143.8288 | 112.1648 | 142.5764 | 103.3014 | 62.8229 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4501 | 15.9056 | 20.7568 | 4.331 | 39.4552 | 123.072 | 91.408 | 121.8196 | 82.5446
2012-10-31 03:46 | 25.5786 | 143.833 | 112.1649 | 142.5652 | 103.26 | 62.8276 | 0.014354 | 0.35102 | 0.005039 | 24.4544 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4504 | 15.9055 | 20.7858 | 4.3313 | 39.4555 | 123.0472 | 91.3791 | 121.7794 | 82.4742
2012-10-31 03:47 | 25.5809 | 143.8545 | 112.1862 | 142.5944 | 103.3076 | 62.8322 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4502 | 15.9056 | 20.8122 | 4.3317 | 39.4553 | 123.0423 | 91.374 | 121.7822 | 82.4954
2012-10-31 03:47 | 25.5816 | 143.8129 | 112.1755 | 142.5644 | 103.2214 | 62.8229 | 0.014379 | 0.35103 | 0.005048 | 24.4129 | 1.5749 | 25.0496 | 39.4509 | 15.9054 | 20.7968 | 4.331 | 39.4559 | 123.0161 | 91.3787 | 121.7676 | 82.4246
2012-10-31 03:47 | 25.5823 | 143.8252 | 112.18 | 142.6303 | 103.2901 | 62.8345 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4503 | 15.9055 | 20.7895 | 4.3318 | 39.4554 | 123.0357 | 91.3905 | 121.8408 | 82.5006
2012-10-31 03:47 | 25.5838 | 143.8267 | 112.2156 | 142.5819 | 103.337 | 62.8345 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4483 | 15.9055 | 20.7669 | 4.3318 | 39.4533 | 123.0598 | 91.4487 | 121.815 | 82.5701
2012-10-31 03:47 | 25.5801 | 143.8383 | 112.2005 | 142.6397 | 103.3598 | 62.8287 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5749 | 25.0503 | 39.4526 | 15.9056 | 20.7512 | 4.3314 | 39.4576 | 123.0871 | 91.4493 | 121.8885 | 82.6086
2012-10-31 03:47 | 25.5823 | 143.8405 | 112.2216 | 142.6111 | 103.3506 | 62.8432 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5749 | 25.0505 | 39.4531 | 15.9056 | 20.7694 | 4.3324 | 39.4582 | 123.0711 | 91.4522 | 121.8417 | 82.5812
2012-10-31 03:47 | 25.5749 | 143.8062 | 112.2067 | 142.55 | 103.3168 | 62.8287 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5749 | 25.0502 | 39.4522 | 15.9056 | 20.7821 | 4.3314 | 39.4572 | 123.0241 | 91.4246 | 121.7679 | 82.5347
2012-10-31 03:47 | 25.5786 | 143.8599 | 112.2444 | 142.6343 | 103.3658 | 62.831 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5749 | 25.0498 | 39.451 | 15.9057 | 20.7938 | 4.3316 | 39.456 | 123.0661 | 91.4506 | 121.8405 | 82.572
2012-10-31 03:47 | 25.5734 | 143.8355 | 112.2695 | 142.6022 | 103.372 | 62.8368 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5748 | 25.0489 | 39.4479 | 15.9057 | 20.8127 | 4.332 | 39.453 | 123.0228 | 91.4568 | 121.7895 | 82.5593
2012-10-31 03:47 | 25.5823 | 143.8828 | 112.3125 | 142.6457 | 103.4452 | 62.8322 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4519 | 15.9054 | 20.7975 | 4.3317 | 39.457 | 123.0853 | 91.515 | 121.8482 | 82.6477
2012-10-31 03:47 | 25.5779 | 143.8707 | 112.346 | 142.6183 | 103.4218 | 62.8374 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5749 | 25.049 | 39.4484 | 15.9056 | 20.8052 | 4.332 | 39.4535 | 123.0655 | 91.5408 | 121.8131 | 82.6166
2012-10-31 03:47 | 25.5809 | 143.8776 | 112.3225 | 142.652 | 103.4173 | 62.8345 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5749 | 25.0492 | 39.4492 | 15.9056 | 20.776 | 4.3318 | 39.4542 | 123.1016 | 91.5465 | 121.876 | 82.6413
2012-10-31 03:47 | 25.5711 | 143.8716 | 112.3543 | 142.6307 | 103.468 | 62.8252 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4462 | 15.9056 | 20.7261 | 4.3312 | 39.4513 | 123.1455 | 91.6282 | 121.9046 | 82.7419
2012-10-31 03:47 | 25.5771 | 143.8814 | 112.3944 | 142.725 | 103.5004 | 62.8432 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4465 | 15.9055 | 20.7763 | 4.3324 | 39.4516 | 123.1051 | 91.6181 | 121.9487 | 82.7241
2012-10-31 03:47 | 25.5666 | 143.8786 | 112.3877 | 142.6761 | 103.5353 | 62.8183 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4464 | 15.9055 | 20.7698 | 4.3307 | 39.4514 | 123.1088 | 91.6179 | 121.9063 | 82.7655
2012-10-31 03:47 | 25.5771 | 143.916 | 112.383 | 142.652 | 103.5193 | 62.831 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5748 | 25.0488 | 39.4475 | 15.9057 | 20.8084 | 4.3316 | 39.4525 | 123.1076 | 91.5746 | 121.8436 | 82.7109
2012-10-31 03:47 | 25.5726 | 143.8769 | 112.4278 | 142.6859 | 103.4884 | 62.8281 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5748 | 25.0488 | 39.4476 | 15.9056 | 20.8119 | 4.3314 | 39.4527 | 123.065 | 91.6159 | 121.874 | 82.6765
2012-10-31 03:47 | 25.5719 | 143.9377 | 112.4233 | 142.6737 | 103.5671 | 62.8281 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5748 | 25.048 | 39.4457 | 15.9055 | 20.7871 | 4.3314 | 39.4507 | 123.1506 | 91.6362 | 121.8866 | 82.78
2012-10-31 03:47 | 25.5823 | 143.9174 | 112.4564 | 142.7532 | 103.5435 | 62.8391 | 0.014351 | 0.35116 | 0.00504 | 24.4696 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4446 | 15.9056 | 20.7694 | 4.3321 | 39.4496 | 123.148 | 91.687 | 121.9838 | 82.7741
2012-10-31 03:47 | 25.5786 | 143.9444 | 112.4413 | 142.7188 | 103.5171 | 62.8455 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4474 | 15.9055 | 20.7818 | 4.3326 | 39.4525 | 123.1626 | 91.6595 | 121.937 | 82.7353
2012-10-31 03:47 | 25.5764 | 143.9422 | 112.4164 | 142.7166 | 103.5186 | 62.8322 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5749 | 25.0491 | 39.4489 | 15.9056 | 20.8438 | 4.3317 | 39.4539 | 123.0984 | 91.5726 | 121.8728 | 82.6748
2012-10-31 03:47 | 25.5779 | 143.9284 | 112.4368 | 142.7258 | 103.4937 | 62.8339 | 0.01436 | 0.35097 | 0.00504 | 24.4412 | 1.5749 | 25.0495 | 39.45 | 15.9056 | 20.7971 | 4.3318 | 39.455 | 123.1313 | 91.6397 | 121.9287 | 82.6966
2012-10-31 03:47 | 25.5846 | 143.9812 | 112.4738 | 142.7248 | 103.5079 | 62.8426 | 0.014379 | 0.35108 | 0.005048 | 24.4159 | 1.5748 | 25.0488 | 39.4476 | 15.9058 | 20.832 | 4.3324 | 39.4527 | 123.1492 | 91.6418 | 121.8928 | 82.6759
2012-10-31 03:47 | 25.5883 | 143.9503 | 112.451 | 142.7439 | 103.4701 | 62.8374 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0489 | 39.4481 | 15.9056 | 20.7594 | 4.332 | 39.4532 | 123.1909 | 91.6916 | 121.9845 | 82.7107
2012-10-31 03:48 | 25.5809 | 143.9352 | 112.4739 | 142.7326 | 103.4929 | 62.8299 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5748 | 25.049 | 39.4483 | 15.9057 | 20.772 | 4.3315 | 39.4534 | 123.1632 | 91.7019 | 121.9606 | 82.7209
2012-10-31 03:48 | 25.5838 | 143.9496 | 112.4352 | 142.7279 | 103.5374 | 62.8357 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5748 | 25.0487 | 39.4471 | 15.9058 | 20.7789 | 4.3319 | 39.4521 | 123.1707 | 91.6563 | 121.949 | 82.7585
2012-10-31 03:48 | 25.5891 | 143.9626 | 112.4329 | 142.7562 | 103.5503 | 62.8397 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4456 | 15.9059 | 20.8284 | 4.3322 | 39.4507 | 123.1342 | 91.6045 | 121.9278 | 82.7219
2012-10-31 03:48 | 25.5951 | 144.0071 | 112.4654 | 142.8044 | 103.5638 | 62.8368 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4451 | 15.9056 | 20.8184 | 4.332 | 39.4501 | 123.1887 | 91.647 | 121.986 | 82.7454
2012-10-31 03:48 | 25.5883 | 143.981 | 112.4586 | 142.7669 | 103.5684 | 62.8397 | 0.014348 | 0.35109 | 0.005037 | 24.4696 | 1.5748 | 25.0479 | 39.445 | 15.9056 | 20.7794 | 4.3322 | 39.45 | 123.2016 | 91.6792 | 121.9875 | 82.789
2012-10-31 03:48 | 25.5846 | 143.9581 | 112.4776 | 142.7747 | 103.6214 | 62.8241 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5747 | 25.0472 | 39.4425 | 15.9057 | 20.7998 | 4.3311 | 39.4475 | 123.1583 | 91.6778 | 121.9749 | 82.8216
2012-10-31 03:48 | 25.5853 | 143.9934 | 112.4707 | 142.7985 | 103.5654 | 62.8489 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4441 | 15.9057 | 20.7885 | 4.3328 | 39.4491 | 123.2049 | 91.6822 | 122.01 | 82.7769
2012-10-31 03:48 | 25.5891 | 143.9934 | 112.5086 | 142.7908 | 103.5956 | 62.857 | 0.014376 | 0.35108 | 0.005047 | 24.421 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4459 | 15.9056 | 20.8284 | 4.3334 | 39.451 | 123.165 | 91.6802 | 121.9624 | 82.7672
2012-10-31 03:48 | 25.5831 | 144.0258 | 112.4837 | 142.7771 | 103.6577 | 62.8449 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4428 | 15.9055 | 20.8023 | 4.3325 | 39.4478 | 123.2235 | 91.6814 | 121.9748 | 82.8554
2012-10-31 03:48 | 25.5786 | 144.0213 | 112.5398 | 142.7803 | 103.5965 | 62.8432 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4439 | 15.9055 | 20.8219 | 4.3324 | 39.4489 | 123.1994 | 91.7179 | 121.9584 | 82.7746
2012-10-31 03:48 | 25.5809 | 144.0159 | 112.5269 | 142.8018 | 103.5345 | 62.8466 | 0.014335 | 0.35115 | 0.005034 | 24.4958 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4468 | 15.9056 | 20.8242 | 4.3326 | 39.4518 | 123.1917 | 91.7027 | 121.9776 | 82.7103
2012-10-31 03:48 | 25.5823 | 144.0365 | 112.5435 | 142.807 | 103.6758 | 62.8461 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4461 | 15.9054 | 20.7815 | 4.3326 | 39.4512 | 123.255 | 91.762 | 122.0255 | 82.8943
2012-10-31 03:48 | 25.5831 | 144.0527 | 112.5405 | 142.804 | 103.7635 | 62.8432 | 0.014373 | 0.35113 | 0.005047 | 24.4301 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4459 | 15.9055 | 20.7582 | 4.3324 | 39.451 | 123.2945 | 91.7823 | 122.0458 | 83.0053
2012-10-31 03:48 | 25.5846 | 144.0734 | 112.5836 | 142.8208 | 103.6441 | 62.8617 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4459 | 15.9055 | 20.7717 | 4.3337 | 39.451 | 123.3017 | 91.8119 | 122.0491 | 82.8724
2012-10-31 03:48 | 25.5823 | 144.0365 | 112.5624 | 142.8454 | 103.6493 | 62.8466 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4454 | 15.9055 | 20.7694 | 4.3326 | 39.4504 | 123.2671 | 91.793 | 122.076 | 82.8799
2012-10-31 03:48 | 25.5853 | 144.0703 | 112.5843 | 142.8254 | 103.5578 | 62.853 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5748 | 25.0479 | 39.445 | 15.9056 | 20.8166 | 4.3331 | 39.4501 | 123.2537 | 91.7677 | 122.0088 | 82.7412
2012-10-31 03:48 | 25.5876 | 144.0687 | 112.5563 | 142.8277 | 103.6092 | 62.8437 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5748 | 25.048 | 39.4456 | 15.9055 | 20.7948 | 4.3324 | 39.4507 | 123.2739 | 91.7615 | 122.0329 | 82.8144
2012-10-31 03:48 | 25.5853 | 144.0626 | 112.5616 | 142.8369 | 103.5729 | 62.8403 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5748 | 25.048 | 39.4456 | 15.9056 | 20.8166 | 4.3322 | 39.4507 | 123.246 | 91.745 | 122.0203 | 82.7563
2012-10-31 03:48 | 25.5928 | 144.0586 | 112.5653 | 142.8828 | 103.5993 | 62.8489 | 0.014354 | 0.35111 | 0.00504 | 24.4604 | 1.5748 | 25.0485 | 39.447 | 15.9056 | 20.8 | 4.3328 | 39.452 | 123.2586 | 91.7653 | 122.0828 | 82.7993
2012-10-31 03:48 | 25.5876 | 144.0572 | 112.5677 | 142.8699 | 103.6471 | 62.8588 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4474 | 15.9055 | 20.7787 | 4.3335 | 39.4525 | 123.2785 | 91.789 | 122.0912 | 82.8684
2012-10-31 03:48 | 25.5951 | 144.0955 | 112.5979 | 142.8966 | 103.6886 | 62.8397 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5749 | 25.0498 | 39.451 | 15.9056 | 20.7902 | 4.3322 | 39.456 | 123.3053 | 91.8077 | 122.1064 | 82.8984
2012-10-31 03:48 | 25.5906 | 144.0948 | 112.6124 | 142.8768 | 103.6727 | 62.8489 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4503 | 15.9055 | 20.7737 | 4.3328 | 39.4553 | 123.3211 | 91.8387 | 122.1031 | 82.899
2012-10-31 03:48 | 25.5891 | 144.0741 | 112.5844 | 142.8714 | 103.641 | 62.8489 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5749 | 25.049 | 39.4487 | 15.9055 | 20.8204 | 4.3328 | 39.4537 | 123.2537 | 91.764 | 122.051 | 82.8206
2012-10-31 03:49 | 25.5906 | 144.0717 | 112.6124 | 142.8806 | 103.669 | 62.8466 | 0.014354 | 0.35116 | 0.005041 | 24.4645 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4495 | 15.9056 | 20.8219 | 4.3326 | 39.4546 | 123.2498 | 91.7905 | 122.0587 | 82.8471
2012-10-31 03:49 | 25.5966 | 144.1047 | 112.5843 | 142.9135 | 103.6787 | 62.8455 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5749 | 25.0499 | 39.4514 | 15.9056 | 20.86 | 4.3326 | 39.4564 | 123.2447 | 91.7243 | 122.0535 | 82.8187
2012-10-31 03:49 | 25.5846 | 144.1003 | 112.6026 | 142.9399 | 103.6441 | 62.8513 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5749 | 25.05 | 39.4516 | 15.9056 | 20.8159 | 4.333 | 39.4566 | 123.2844 | 91.7867 | 122.124 | 82.8282
2012-10-31 03:49 | 25.5958 | 144.1346 | 112.6176 | 142.9357 | 103.6779 | 62.8339 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4483 | 15.9056 | 20.8311 | 4.3318 | 39.4533 | 123.3035 | 91.7865 | 122.1046 | 82.8468
2012-10-31 03:49 | 25.5898 | 144.094 | 112.5926 | 142.8913 | 103.6757 | 62.8507 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5748 | 25.0487 | 39.4479 | 15.9055 | 20.8171 | 4.3329 | 39.453 | 123.2769 | 91.7755 | 122.0742 | 82.8586
2012-10-31 03:49 | 25.5921 | 144.1271 | 112.5949 | 142.9359 | 103.6478 | 62.8559 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5749 | 25.049 | 39.4488 | 15.9054 | 20.8154 | 4.3333 | 39.4539 | 123.3117 | 91.7795 | 122.1205 | 82.8324
2012-10-31 03:49 | 25.5921 | 144.1347 | 112.6328 | 142.9052 | 103.644 | 62.8472 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4472 | 15.9055 | 20.8073 | 4.3327 | 39.4522 | 123.3274 | 91.8255 | 122.0979 | 82.8367
2012-10-31 03:49 | 25.5913 | 144.1109 | 112.6055 | 142.9236 | 103.6545 | 62.875 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5748 | 25.0481 | 39.446 | 15.9055 | 20.7744 | 4.3346 | 39.451 | 123.3365 | 91.8311 | 122.1492 | 82.8801
2012-10-31 03:49 | 25.5906 | 144.164 | 112.6086 | 142.9651 | 103.6652 | 62.8553 | 0.014373 | 0.35096 | 0.005044 | 24.418 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4474 | 15.9054 | 20.8098 | 4.3332 | 39.4524 | 123.3542 | 91.7988 | 122.1553 | 82.8554
2012-10-31 03:49 | 25.5943 | 144.1562 | 112.6274 | 142.9266 | 103.6159 | 62.8588 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4461 | 15.9054 | 20.8095 | 4.3335 | 39.4511 | 123.3467 | 91.8179 | 122.1171 | 82.8064
2012-10-31 03:49 | 25.6003 | 144.1429 | 112.5842 | 142.9018 | 103.6068 | 62.8559 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4476 | 15.9054 | 20.8276 | 4.3333 | 39.4526 | 123.3153 | 91.7566 | 122.0742 | 82.7792
2012-10-31 03:49 | 25.5943 | 144.1254 | 112.5706 | 142.9573 | 103.563 | 62.8588 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4497 | 15.9056 | 20.8497 | 4.3335 | 39.4548 | 123.2757 | 91.7209 | 122.1076 | 82.7133
2012-10-31 03:49 | 25.5981 | 144.1292 | 112.6047 | 142.9304 | 103.6122 | 62.8645 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4482 | 15.9055 | 20.8655 | 4.3339 | 39.4533 | 123.2637 | 91.7392 | 122.0649 | 82.7467
2012-10-31 03:49 | 25.5988 | 144.1299 | 112.5713 | 142.9656 | 103.628 | 62.857 | 0.014348 | 0.35105 | 0.005037 | 24.4666 | 1.5749 | 25.0495 | 39.4503 | 15.9055 | 20.7779 | 4.3334 | 39.4553 | 123.352 | 91.7934 | 122.1877 | 82.8501
2012-10-31 03:49 | 25.6018 | 144.1867 | 112.5895 | 142.9456 | 103.6197 | 62.8651 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4484 | 15.9055 | 20.7929 | 4.3339 | 39.4535 | 123.3938 | 91.7966 | 122.1527 | 82.8268
2012-10-31 03:49 | 25.5988 | 144.1645 | 112.6168 | 142.9311 | 103.6318 | 62.8622 | 0.01437 | 0.35112 | 0.005046 | 24.4342 | 1.5749 | 25.0485 | 39.4476 | 15.9053 | 20.7739 | 4.3337 | 39.4527 | 123.3906 | 91.8429 | 122.1572 | 82.8579
2012-10-31 03:49 | 25.5966 | 144.1585 | 112.6108 | 142.9711 | 103.6371 | 62.8518 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5748 | 25.048 | 39.4459 | 15.9054 | 20.7757 | 4.333 | 39.4509 | 123.3828 | 91.8351 | 122.1954 | 82.8614
2012-10-31 03:49 | 25.604 | 144.1889 | 112.6371 | 142.9516 | 103.6408 | 62.8518 | 0.014345 | 0.35105 | 0.005036 | 24.4717 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4447 | 15.9056 | 20.8152 | 4.333 | 39.4498 | 123.3737 | 91.8219 | 122.1364 | 82.8256
2012-10-31 03:49 | 25.5951 | 144.1647 | 112.5941 | 142.9542 | 103.6356 | 62.8588 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4449 | 15.9054 | 20.8184 | 4.3335 | 39.4499 | 123.3463 | 91.7757 | 122.1358 | 82.8172
2012-10-31 03:49 | 25.5958 | 144.1961 | 112.5835 | 142.9895 | 103.6893 | 62.8709 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5748 | 25.0482 | 39.446 | 15.9056 | 20.815 | 4.3343 | 39.4511 | 123.3811 | 91.7685 | 122.1745 | 82.8743
2012-10-31 03:49 | 25.5921 | 144.1309 | 112.5987 | 143.0012 | 103.7272 | 62.8513 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4428 | 15.9054 | 20.7591 | 4.333 | 39.4479 | 123.3718 | 91.8396 | 122.2421 | 82.9681
2012-10-31 03:49 | 25.5936 | 144.1708 | 112.5926 | 142.995 | 103.6606 | 62.868 | 0.014351 | 0.35103 | 0.005038 | 24.4605 | 1.5747 | 25.047 | 39.4427 | 15.9054 | 20.8048 | 4.3341 | 39.4477 | 123.366 | 91.7878 | 122.1902 | 82.8558
2012-10-31 03:49 | 25.5898 | 144.2016 | 112.6608 | 142.9682 | 103.7022 | 62.8622 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4424 | 15.9054 | 20.7689 | 4.3337 | 39.4475 | 123.4327 | 91.8919 | 122.1993 | 82.9333
2012-10-31 03:49 | 25.5936 | 144.1824 | 112.6532 | 142.995 | 103.74 | 62.8651 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4468 | 15.9054 | 20.8008 | 4.3339 | 39.4519 | 123.3816 | 91.8524 | 122.1942 | 82.9392
2012-10-31 03:49 | 25.5861 | 144.2133 | 112.6419 | 143.0067 | 103.6909 | 62.8721 | 0.014354 | 0.35102 | 0.005039 | 24.4544 | 1.5749 | 25.0488 | 39.4484 | 15.9054 | 20.8053 | 4.3344 | 39.4534 | 123.408 | 91.8366 | 122.2014 | 82.8856
2012-10-31 03:49 | 25.5861 | 144.1826 | 112.6495 | 143.0298 | 103.725 | 62.8645 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5749 | 25.0487 | 39.4479 | 15.9054 | 20.8415 | 4.3339 | 39.453 | 123.3411 | 91.808 | 122.1883 | 82.8835
2012-10-31 03:49 | 25.5883 | 144.1848 | 112.7047 | 142.9859 | 103.765 | 62.8651 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5749 | 25.0486 | 39.4478 | 15.9054 | 20.8236 | 4.3339 | 39.4528 | 123.3612 | 91.8811 | 122.1623 | 82.9414
2012-10-31 03:50 | 25.5771 | 144.2158 | 112.6708 | 143.0208 | 103.7424 | 62.8703 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5748 | 25.0481 | 39.4464 | 15.9053 | 20.8204 | 4.3343 | 39.4514 | 123.3954 | 91.8504 | 122.2004 | 82.922
2012-10-31 03:50 | 25.5786 | 144.2289 | 112.6572 | 143.0261 | 103.7061 | 62.8674 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4464 | 15.9054 | 20.8099 | 4.3341 | 39.4514 | 123.419 | 91.8473 | 122.2162 | 82.8962
2012-10-31 03:50 | 25.5794 | 144.2181 | 112.6655 | 143.0307 | 103.6162 | 62.8709 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4476 | 15.9055 | 20.8227 | 4.3343 | 39.4526 | 123.3954 | 91.8428 | 122.208 | 82.7935
2012-10-31 03:50 | 25.5846 | 144.2618 | 112.6859 | 143.0359 | 103.7008 | 62.8709 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5748 | 25.0474 | 39.444 | 15.9055 | 20.8159 | 4.3343 | 39.449 | 123.4459 | 91.87 | 122.22 | 82.8849
2012-10-31 03:50 | 25.5771 | 144.2235 | 112.6784 | 143.0707 | 103.7311 | 62.8651 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4451 | 15.9054 | 20.8164 | 4.3339 | 39.4502 | 123.4071 | 91.862 | 122.2543 | 82.9147
2012-10-31 03:50 | 25.5794 | 144.2681 | 112.6769 | 143.0423 | 103.6502 | 62.8669 | 0.014348 | 0.35105 | 0.005037 | 24.4666 | 1.5748 | 25.048 | 39.4458 | 15.9054 | 20.8187 | 4.334 | 39.4509 | 123.4494 | 91.8582 | 122.2236 | 82.8315
2012-10-31 03:50 | 25.5794 | 144.3142 | 112.6617 | 143.0384 | 103.6426 | 62.8755 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4473 | 15.9055 | 20.8067 | 4.3346 | 39.4523 | 123.5075 | 91.855 | 122.2317 | 82.8359
2012-10-31 03:50 | 25.5734 | 144.2352 | 112.6557 | 143.0017 | 103.6177 | 62.8663 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4433 | 15.9055 | 20.8288 | 4.334 | 39.4483 | 123.4064 | 91.8269 | 122.1729 | 82.7889
2012-10-31 03:50 | 25.5741 | 144.2282 | 112.6337 | 143.0254 | 103.6525 | 62.8593 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4437 | 15.9055 | 20.7652 | 4.3335 | 39.4487 | 123.463 | 91.8685 | 122.2602 | 82.8873
2012-10-31 03:50 | 25.5636 | 144.2408 | 112.6232 | 143.0764 | 103.6835 | 62.8645 | 0.014376 | 0.35105 | 0.005047 | 24.419 | 1.5748 | 25.048 | 39.4458 | 15.9054 | 20.7828 | 4.3339 | 39.4508 | 123.458 | 91.8404 | 122.2936 | 82.9007
2012-10-31 03:50 | 25.5681 | 144.2453 | 112.6277 | 143.054 | 103.5973 | 62.8657 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4466 | 15.9054 | 20.8676 | 4.334 | 39.4517 | 123.3777 | 91.7601 | 122.1864 | 82.7297
2012-10-31 03:50 | 25.5592 | 144.2518 | 112.6567 | 143.0451 | 103.6187 | 62.8628 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5748 | 25.048 | 39.4457 | 15.9055 | 20.8628 | 4.3338 | 39.4507 | 123.389 | 91.7939 | 122.1823 | 82.7559
2012-10-31 03:50 | 25.5584 | 144.2394 | 112.6256 | 143.075 | 103.6935 | 62.8617 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5747 | 25.0473 | 39.4428 | 15.9057 | 20.8339 | 4.3337 | 39.4479 | 123.4055 | 91.7917 | 122.2411 | 82.8596
2012-10-31 03:50 | 25.5569 | 144.2456 | 112.6241 | 143.0889 | 103.6882 | 62.857 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5748 | 25.0475 | 39.444 | 15.9055 | 20.8324 | 4.3334 | 39.449 | 123.4132 | 91.7917 | 122.2565 | 82.8558
2012-10-31 03:50 | 25.5577 | 144.2656 | 112.6287 | 143.0936 | 103.7419 | 62.8645 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4441 | 15.9056 | 20.8693 | 4.3339 | 39.4491 | 123.3963 | 91.7594 | 122.2243 | 82.8726
2012-10-31 03:50 | 25.5629 | 144.2901 | 112.6718 | 143.1064 | 103.7471 | 62.8784 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4405 | 15.9055 | 20.8665 | 4.3348 | 39.4455 | 123.4236 | 91.8053 | 122.2399 | 82.8806
2012-10-31 03:50 | 25.5606 | 144.2954 | 112.6884 | 143.1003 | 103.7373 | 62.864 | 0.014348 | 0.35111 | 0.005038 | 24.4707 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4405 | 15.9056 | 20.7758 | 4.3338 | 39.4455 | 123.5196 | 91.9126 | 122.3245 | 82.9615
2012-10-31 03:50 | 25.5494 | 144.2727 | 112.662 | 143.0699 | 103.7072 | 62.8628 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4399 | 15.9056 | 20.8008 | 4.3338 | 39.445 | 123.4719 | 91.8612 | 122.2691 | 82.9064
2012-10-31 03:50 | 25.5502 | 144.2504 | 112.6742 | 143.0976 | 103.7458 | 62.8784 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4426 | 15.9056 | 20.8377 | 4.3348 | 39.4476 | 123.4127 | 91.8365 | 122.2599 | 82.9081
2012-10-31 03:50 | 25.5494 | 144.3035 | 112.6734 | 143.1006 | 103.7109 | 62.8611 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4442 | 15.9055 | 20.8168 | 4.3336 | 39.4493 | 123.4867 | 91.8566 | 122.2838 | 82.8941
2012-10-31 03:50 | 25.5457 | 144.2805 | 112.6848 | 143.0854 | 103.6694 | 62.8593 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4425 | 15.9056 | 20.7931 | 4.3335 | 39.4476 | 123.4874 | 91.8917 | 122.2923 | 82.8763
2012-10-31 03:50 | 25.5494 | 144.2958 | 112.6885 | 143.1121 | 103.5937 | 62.875 | 0.014351 | 0.35105 | 0.005038 | 24.4615 | 1.5747 | 25.047 | 39.4426 | 15.9055 | 20.8409 | 4.3346 | 39.4477 | 123.4549 | 91.8476 | 122.2712 | 82.7528
2012-10-31 03:50 | 25.5464 | 144.2736 | 112.6439 | 143.1015 | 103.5983 | 62.8761 | 0.014354 | 0.35096 | 0.005038 | 24.4503 | 1.5748 | 25.0478 | 39.445 | 15.9055 | 20.8178 | 4.3347 | 39.45 | 123.4558 | 91.8261 | 122.2837 | 82.7805
2012-10-31 03:50 | 25.5442 | 144.2637 | 112.6531 | 143.1069 | 103.5621 | 62.864 | 0.014351 | 0.35097 | 0.005037 | 24.4565 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4439 | 15.9056 | 20.7675 | 4.3338 | 39.4489 | 123.4962 | 91.8856 | 122.3394 | 82.7946
2012-10-31 03:50 | 25.533 | 144.264 | 112.6229 | 143.0881 | 103.5773 | 62.8669 | 0.01437 | 0.35106 | 0.005045 | 24.4302 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4444 | 15.9056 | 20.7964 | 4.334 | 39.4495 | 123.4676 | 91.8265 | 122.2917 | 82.7809
2012-10-31 03:50 | 25.5375 | 144.2685 | 112.6236 | 143.1156 | 103.5591 | 62.8674 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5748 | 25.0481 | 39.446 | 15.9054 | 20.8411 | 4.3341 | 39.4511 | 123.4274 | 91.7825 | 122.2745 | 82.718
2012-10-31 03:51 | 25.5389 | 144.2699 | 112.6061 | 143.1209 | 103.6248 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5748 | 25.048 | 39.4453 | 15.9057 | 20.8224 | 4.3342 | 39.4504 | 123.4475 | 91.7837 | 122.2985 | 82.8024
2012-10-31 03:51 | 25.5404 | 144.3329 | 112.6341 | 143.1224 | 103.7133 | 62.875 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4471 | 15.9054 | 20.8118 | 4.3346 | 39.4522 | 123.5211 | 91.8223 | 122.3106 | 82.9015
2012-10-31 03:51 | 25.5412 | 144.3106 | 112.6728 | 143.127 | 103.7368 | 62.8784 | 0.014379 | 0.35106 | 0.005048 | 24.4149 | 1.5749 | 25.0487 | 39.4482 | 15.9054 | 20.8086 | 4.3348 | 39.4533 | 123.502 | 91.8642 | 122.3184 | 82.9282
2012-10-31 03:51 | 25.53 | 144.2918 | 112.6654 | 143.1081 | 103.7634 | 62.8796 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4463 | 15.9057 | 20.8336 | 4.3349 | 39.4513 | 123.4582 | 91.8318 | 122.2745 | 82.9298
2012-10-31 03:51 | 25.5315 | 144.274 | 112.6669 | 143.1019 | 103.7724 | 62.868 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5748 | 25.0477 | 39.445 | 15.9054 | 20.8029 | 4.3341 | 39.45 | 123.4711 | 91.864 | 122.299 | 82.9695
2012-10-31 03:51 | 25.5322 | 144.3016 | 112.6676 | 143.1218 | 103.7391 | 62.8663 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4452 | 15.9054 | 20.8518 | 4.334 | 39.4502 | 123.4498 | 91.8158 | 122.27 | 82.8873
2012-10-31 03:51 | 25.5165 | 144.3013 | 112.6632 | 143.1023 | 103.7045 | 62.8796 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4418 | 15.9055 | 20.8281 | 4.3349 | 39.4468 | 123.4732 | 91.8351 | 122.2742 | 82.8764
2012-10-31 03:51 | 25.524 | 144.305 | 112.6897 | 143.1367 | 103.7876 | 62.8645 | 0.014354 | 0.35111 | 0.00504 | 24.4604 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4393 | 15.9054 | 20.8155 | 4.3339 | 39.4443 | 123.4895 | 91.8742 | 122.3212 | 82.9721
2012-10-31 03:51 | 25.5195 | 144.3005 | 112.6814 | 143.136 | 103.7869 | 62.8674 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4373 | 15.9057 | 20.8351 | 4.3341 | 39.4423 | 123.4654 | 91.8463 | 122.3009 | 82.9518
2012-10-31 03:51 | 25.524 | 144.3319 | 112.7275 | 143.1482 | 103.7763 | 62.8709 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4403 | 15.9053 | 20.8637 | 4.3343 | 39.4453 | 123.4682 | 91.8638 | 122.2845 | 82.9126
2012-10-31 03:51 | 25.521 | 144.3366 | 112.7094 | 143.1414 | 103.796 | 62.8605 | 0.014373 | 0.35109 | 0.005046 | 24.4271 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4411 | 15.9057 | 20.7924 | 4.3336 | 39.4461 | 123.5442 | 91.917 | 122.349 | 83.0036
2012-10-31 03:51 | 25.509 | 144.3284 | 112.7239 | 143.1332 | 103.8142 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5747 | 25.047 | 39.4425 | 15.9055 | 20.8166 | 4.3342 | 39.4476 | 123.5118 | 91.9073 | 122.3166 | 82.9976
2012-10-31 03:51 | 25.5113 | 144.2884 | 112.7754 | 143.1816 | 103.7825 | 62.8709 | 0.014351 | 0.35106 | 0.005038 | 24.4625 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4448 | 15.9057 | 20.859 | 4.3343 | 39.4498 | 123.4294 | 91.9164 | 122.3226 | 82.9235
2012-10-31 03:51 | 25.512 | 144.3045 | 112.708 | 143.1631 | 103.7681 | 62.8755 | 0.014348 | 0.35103 | 0.005037 | 24.4656 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4436 | 15.9056 | 20.8276 | 4.3346 | 39.4487 | 123.4769 | 91.8804 | 122.3355 | 82.9405
2012-10-31 03:51 | 25.5165 | 144.3321 | 112.7579 | 143.133 | 103.7801 | 62.8802 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4463 | 15.9056 | 20.812 | 4.335 | 39.4513 | 123.5201 | 91.9459 | 122.321 | 82.9681
2012-10-31 03:51 | 25.509 | 144.3323 | 112.7466 | 143.0871 | 103.7386 | 62.8755 | 0.014354 | 0.35099 | 0.005038 | 24.4523 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4475 | 15.9053 | 20.8206 | 4.3346 | 39.4525 | 123.5117 | 91.926 | 122.2665 | 82.918
2012-10-31 03:51 | 25.5083 | 144.3393 | 112.7194 | 143.1402 | 103.7379 | 62.8848 | 0.01437 | 0.35096 | 0.005043 | 24.4231 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4461 | 15.9055 | 20.7878 | 4.3353 | 39.4511 | 123.5515 | 91.9316 | 122.3524 | 82.9501
2012-10-31 03:51 | 25.5015 | 144.3632 | 112.7164 | 143.1526 | 103.7387 | 62.8842 | 0.014351 | 0.35093 | 0.005036 | 24.4535 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4454 | 15.9054 | 20.789 | 4.3352 | 39.4504 | 123.5742 | 91.9274 | 122.3636 | 82.9497
2012-10-31 03:51 | 25.5128 | 144.4014 | 112.739 | 143.21 | 103.7197 | 62.8755 | 0.01436 | 0.35103 | 0.005041 | 24.4452 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4428 | 15.9055 | 20.8123 | 4.3346 | 39.4478 | 123.5891 | 91.9267 | 122.3977 | 82.9074
2012-10-31 03:51 | 25.503 | 144.3416 | 112.699 | 143.1541 | 103.725 | 62.8917 | 0.014351 | 0.351 | 0.005037 | 24.4585 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4439 | 15.9053 | 20.7664 | 4.3358 | 39.4489 | 123.5752 | 91.9326 | 122.3877 | 82.9586
2012-10-31 03:51 | 25.5113 | 144.3576 | 112.7073 | 143.1355 | 103.756 | 62.8807 | 0.01436 | 0.35095 | 0.00504 | 24.4391 | 1.5748 | 25.0476 | 39.444 | 15.9057 | 20.8108 | 4.335 | 39.4491 | 123.5468 | 91.8965 | 122.3247 | 82.9452
2012-10-31 03:51 | 25.5015 | 144.3478 | 112.6861 | 143.1641 | 103.7765 | 62.875 | 0.014354 | 0.35095 | 0.005037 | 24.4494 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4452 | 15.9055 | 20.7529 | 4.3346 | 39.4503 | 123.5949 | 91.9332 | 122.4112 | 83.0236
2012-10-31 03:51 | 25.5053 | 144.367 | 112.6747 | 143.1526 | 103.871 | 62.8825 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4473 | 15.9054 | 20.7567 | 4.3351 | 39.4523 | 123.6103 | 91.918 | 122.3959 | 83.1143
2012-10-31 03:51 | 25.512 | 144.3891 | 112.7382 | 143.19 | 103.855 | 62.8825 | 0.014351 | 0.35105 | 0.005038 | 24.4615 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4466 | 15.9054 | 20.7834 | 4.3351 | 39.4517 | 123.6057 | 91.9548 | 122.4066 | 83.0716
2012-10-31 03:51 | 25.5068 | 144.4377 | 112.7406 | 143.1579 | 103.8007 | 62.8755 | 0.014345 | 0.35099 | 0.005035 | 24.4677 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4465 | 15.9055 | 20.7582 | 4.3346 | 39.4516 | 123.6795 | 91.9824 | 122.3997 | 83.0425
2012-10-31 03:51 | 25.5068 | 144.3493 | 112.7255 | 143.1617 | 103.8309 | 62.8842 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5749 | 25.0489 | 39.4486 | 15.9055 | 20.8023 | 4.3352 | 39.4537 | 123.547 | 91.9232 | 122.3594 | 83.0286
2012-10-31 03:52 | 25.5135 | 144.3983 | 112.7435 | 143.1953 | 103.8225 | 62.8802 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5748 | 25.0489 | 39.4481 | 15.9056 | 20.7689 | 4.335 | 39.4532 | 123.6294 | 91.9746 | 122.4264 | 83.0536
2012-10-31 03:52 | 25.5083 | 144.3931 | 112.7308 | 143.1748 | 103.7757 | 62.8865 | 0.014348 | 0.35105 | 0.005037 | 24.4666 | 1.5748 | 25.0487 | 39.4478 | 15.9055 | 20.7838 | 4.3354 | 39.4528 | 123.6093 | 91.947 | 122.391 | 82.9919
2012-10-31 03:52 | 25.5105 | 144.3722 | 112.7633 | 143.177 | 103.7968 | 62.8836 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4472 | 15.9055 | 20.7458 | 4.3352 | 39.4523 | 123.6264 | 92.0175 | 122.4312 | 83.051
2012-10-31 03:52 | 25.512 | 144.4045 | 112.7382 | 143.1439 | 103.8361 | 62.8721 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4448 | 15.9055 | 20.7312 | 4.3344 | 39.4499 | 123.6733 | 92.007 | 122.4127 | 83.1049
2012-10-31 03:52 | 25.5038 | 144.354 | 112.7338 | 143.1434 | 103.8166 | 62.8819 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0472 | 39.4429 | 15.9055 | 20.7752 | 4.3351 | 39.448 | 123.5788 | 91.9586 | 122.3682 | 83.0414
2012-10-31 03:52 | 25.512 | 144.416 | 112.7534 | 143.1746 | 103.8664 | 62.8865 | 0.01437 | 0.35106 | 0.005045 | 24.4302 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4439 | 15.9056 | 20.7433 | 4.3354 | 39.449 | 123.6727 | 92.0101 | 122.4313 | 83.1231
2012-10-31 03:52 | 25.5172 | 144.3828 | 112.7359 | 143.1875 | 103.8224 | 62.8825 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4452 | 15.9055 | 20.7605 | 4.3351 | 39.4502 | 123.6223 | 91.9754 | 122.427 | 83.0619
2012-10-31 03:52 | 25.518 | 144.3989 | 112.7783 | 143.1845 | 103.8232 | 62.8934 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4466 | 15.9057 | 20.7613 | 4.3359 | 39.4516 | 123.6376 | 92.017 | 122.4232 | 83.0619
2012-10-31 03:52 | 25.5083 | 144.4008 | 112.8027 | 143.1863 | 103.8589 | 62.8877 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4498 | 15.9056 | 20.7476 | 4.3355 | 39.4549 | 123.6532 | 92.0551 | 122.4387 | 83.1113
2012-10-31 03:52 | 25.5217 | 144.3949 | 112.7858 | 143.1843 | 103.8193 | 62.8963 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.5748 | 25.0489 | 39.4478 | 15.9057 | 20.753 | 4.3361 | 39.4529 | 123.6419 | 92.0328 | 122.4313 | 83.0663
2012-10-31 03:52 | 25.5158 | 144.4198 | 112.7572 | 143.19 | 103.8134 | 62.89 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5748 | 25.0488 | 39.4476 | 15.9057 | 20.7632 | 4.3356 | 39.4526 | 123.6566 | 91.994 | 122.4268 | 83.0502
2012-10-31 03:52 | 25.5068 | 144.4108 | 112.7596 | 143.1617 | 103.8082 | 62.8842 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5749 | 25.049 | 39.4489 | 15.9055 | 20.7582 | 4.3352 | 39.4539 | 123.6526 | 92.0014 | 122.4035 | 83.05
2012-10-31 03:52 | 25.5187 | 144.4342 | 112.7298 | 143.1813 | 103.8126 | 62.8859 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5749 | 25.0494 | 39.4497 | 15.9057 | 20.7821 | 4.3354 | 39.4548 | 123.6521 | 91.9477 | 122.3992 | 83.0305
2012-10-31 03:52 | 25.5202 | 144.4357 | 112.754 | 143.1982 | 103.8065 | 62.8877 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4471 | 15.9056 | 20.7676 | 4.3355 | 39.4522 | 123.6681 | 91.9864 | 122.4306 | 83.0389
2012-10-31 03:52 | 25.5187 | 144.4419 | 112.7184 | 143.2082 | 103.7672 | 62.8859 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4471 | 15.9056 | 20.75 | 4.3354 | 39.4522 | 123.6919 | 91.9684 | 122.4582 | 83.0172
2012-10-31 03:52 | 25.5105 | 144.4491 | 112.7443 | 143.2346 | 103.8271 | 62.8848 | 0.014354 | 0.35103 | 0.005039 | 24.4554 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4437 | 15.9057 | 20.7378 | 4.3353 | 39.4488 | 123.7113 | 92.0065 | 122.4968 | 83.0893
2012-10-31 03:52 | 25.5135 | 144.4829 | 112.8117 | 143.2261 | 103.8414 | 62.879 | 0.014351 | 0.35102 | 0.005037 | 24.4595 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4455 | 15.9055 | 20.7528 | 4.3349 | 39.4505 | 123.7301 | 92.0589 | 122.4733 | 83.0886
2012-10-31 03:52 | 25.503 | 144.4301 | 112.7368 | 143.2117 | 103.7515 | 62.8848 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5748 | 25.0484 | 39.4467 | 15.9056 | 20.7544 | 4.3353 | 39.4518 | 123.6757 | 91.9824 | 122.4573 | 82.9971
2012-10-31 03:52 | 25.5045 | 144.4546 | 112.7497 | 143.2517 | 103.7038 | 62.8732 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4452 | 15.9056 | 20.7398 | 4.3345 | 39.4502 | 123.7148 | 92.0099 | 122.5119 | 82.964
2012-10-31 03:52 | 25.5023 | 144.4755 | 112.7664 | 143.2341 | 103.713 | 62.8906 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4445 | 15.9054 | 20.7978 | 4.3357 | 39.4495 | 123.6777 | 91.9686 | 122.4363 | 82.9152
2012-10-31 03:52 | 25.5015 | 144.4593 | 112.724 | 143.2256 | 103.7349 | 62.8686 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4434 | 15.9055 | 20.7609 | 4.3342 | 39.4485 | 123.6984 | 91.9631 | 122.4647 | 82.974
2012-10-31 03:52 | 25.5068 | 144.4608 | 112.733 | 143.2501 | 103.7931 | 62.8796 | 0.014338 | 0.35103 | 0.005033 | 24.4827 | 1.5747 | 25.047 | 39.4427 | 15.9054 | 20.7461 | 4.3349 | 39.4477 | 123.7147 | 91.9869 | 122.504 | 83.047
2012-10-31 03:52 | 25.5068 | 144.4723 | 112.7444 | 143.254 | 103.7515 | 62.8807 | 0.01436 | 0.35115 | 0.005042 | 24.4532 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4451 | 15.9055 | 20.7903 | 4.335 | 39.4501 | 123.682 | 91.9541 | 122.4637 | 82.9612
2012-10-31 03:52 | 25.5023 | 144.4371 | 112.7475 | 143.2379 | 103.7243 | 62.8894 | 0.014373 | 0.35105 | 0.005046 | 24.4241 | 1.5749 | 25.0485 | 39.4476 | 15.9053 | 20.8099 | 4.3356 | 39.4527 | 123.6272 | 91.9376 | 122.428 | 82.9144
2012-10-31 03:52 | 25.5038 | 144.4655 | 112.7717 | 143.2625 | 103.8279 | 62.8767 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4475 | 15.9055 | 20.7913 | 4.3347 | 39.4525 | 123.6742 | 91.9804 | 122.4712 | 83.0366
2012-10-31 03:52 | 25.5038 | 144.4578 | 112.7755 | 143.2663 | 103.8014 | 62.8923 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5748 | 25.0485 | 39.4472 | 15.9055 | 20.7913 | 4.3358 | 39.4522 | 123.6665 | 91.9842 | 122.475 | 83.0101
2012-10-31 03:52 | 25.5008 | 144.4817 | 112.799 | 143.2595 | 103.8438 | 62.8923 | 0.014351 | 0.35106 | 0.005038 | 24.4625 | 1.5749 | 25.0493 | 39.4498 | 15.9055 | 20.7963 | 4.3358 | 39.4548 | 123.6854 | 92.0027 | 122.4632 | 83.0475
2012-10-31 03:52 | 25.5083 | 144.5084 | 112.7686 | 143.2631 | 103.8853 | 62.8871 | 0.014345 | 0.35106 | 0.005036 | 24.4728 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4468 | 15.9053 | 20.7878 | 4.3354 | 39.4518 | 123.7206 | 91.9808 | 122.4753 | 83.0975
2012-10-31 03:53 | 25.5008 | 144.5009 | 112.799 | 143.2556 | 103.8967 | 62.8992 | 0.014373 | 0.35102 | 0.005045 | 24.422 | 1.5749 | 25.0486 | 39.4479 | 15.9054 | 20.7923 | 4.3363 | 39.4529 | 123.7086 | 92.0067 | 122.4633 | 83.1044
2012-10-31 03:53 | 25.5023 | 144.4909 | 112.8081 | 143.2533 | 103.8793 | 62.8877 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5749 | 25.049 | 39.449 | 15.9054 | 20.7456 | 4.3355 | 39.4541 | 123.7453 | 92.0625 | 122.5077 | 83.1337
2012-10-31 03:53 | 25.506 | 144.4831 | 112.8307 | 143.2455 | 103.9398 | 62.8923 | 0.014367 | 0.35115 | 0.005045 | 24.4413 | 1.5748 | 25.048 | 39.4459 | 15.9054 | 20.8055 | 4.3358 | 39.4509 | 123.6776 | 92.0252 | 122.44 | 83.1343
2012-10-31 03:53 | 25.5053 | 144.5131 | 112.8376 | 143.264 | 103.958 | 62.8877 | 0.014376 | 0.35105 | 0.005047 | 24.419 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4465 | 15.9056 | 20.7808 | 4.3355 | 39.4515 | 123.7323 | 92.0568 | 122.4832 | 83.1772
2012-10-31 03:53 | 25.497 | 144.4318 | 112.8444 | 143.2557 | 104.0366 | 62.8888 | 0.014367 | 0.35113 | 0.005045 | 24.4403 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4444 | 15.9055 | 20.8166 | 4.3356 | 39.4495 | 123.6152 | 92.0278 | 122.4391 | 83.22
2012-10-31 03:53 | 25.4978 | 144.4749 | 112.8604 | 143.2488 | 103.9164 | 62.8894 | 0.014345 | 0.35112 | 0.005037 | 24.4768 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4442 | 15.9054 | 20.8255 | 4.3356 | 39.4493 | 123.6494 | 92.0349 | 122.4233 | 83.0909
2012-10-31 03:53 | 25.506 | 144.4638 | 112.8724 | 143.3069 | 104.0003 | 62.8825 | 0.014363 | 0.35118 | 0.005044 | 24.4501 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4426 | 15.9055 | 20.8377 | 4.3351 | 39.4477 | 123.6261 | 92.0347 | 122.4692 | 83.1626
2012-10-31 03:53 | 25.4933 | 144.4857 | 112.8786 | 143.2981 | 103.946 | 62.8882 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4436 | 15.9054 | 20.8731 | 4.3355 | 39.4486 | 123.6126 | 92.0055 | 122.425 | 83.0729
2012-10-31 03:53 | 25.4985 | 144.4871 | 112.8989 | 143.2994 | 103.9474 | 62.879 | 0.014376 | 0.35109 | 0.005047 | 24.422 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4416 | 15.9055 | 20.8262 | 4.3349 | 39.4466 | 123.6609 | 92.0727 | 122.4732 | 83.1212
2012-10-31 03:53 | 25.4956 | 144.5226 | 112.9263 | 143.3273 | 103.9445 | 62.8807 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4449 | 15.9055 | 20.8634 | 4.335 | 39.45 | 123.6592 | 92.0629 | 122.4639 | 83.0811
2012-10-31 03:53 | 25.4911 | 144.472 | 112.8612 | 143.2613 | 103.9475 | 62.8911 | 0.014367 | 0.35103 | 0.005043 | 24.4333 | 1.5748 | 25.0486 | 39.4473 | 15.9055 | 20.8147 | 4.3357 | 39.4524 | 123.6573 | 92.0465 | 122.4466 | 83.1328
2012-10-31 03:53 | 25.4866 | 144.4829 | 112.8946 | 143.2837 | 103.9355 | 62.8813 | 0.014348 | 0.35105 | 0.005037 | 24.4666 | 1.5748 | 25.048 | 39.4457 | 15.9055 | 20.8263 | 4.335 | 39.4507 | 123.6566 | 92.0683 | 122.4574 | 83.1092
2012-10-31 03:53 | 25.4948 | 144.4834 | 112.918 | 143.2842 | 103.9248 | 62.8958 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5748 | 25.048 | 39.4457 | 15.9055 | 20.8184 | 4.336 | 39.4507 | 123.665 | 92.0996 | 122.4658 | 83.1064
2012-10-31 03:53 | 25.4941 | 144.4981 | 112.9059 | 143.2681 | 103.9165 | 62.8871 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4462 | 15.9056 | 20.7856 | 4.3354 | 39.4512 | 123.7125 | 92.1203 | 122.4825 | 83.1309
2012-10-31 03:53 | 25.5008 | 144.5086 | 112.8899 | 143.2672 | 103.9535 | 62.8923 | 0.01437 | 0.35113 | 0.005046 | 24.4352 | 1.5748 | 25.0483 | 39.4464 | 15.9055 | 20.7722 | 4.3358 | 39.4514 | 123.7364 | 92.1177 | 122.495 | 83.1813
2012-10-31 03:53 | 25.4918 | 144.4842 | 112.8847 | 143.2889 | 103.8688 | 62.8894 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5747 | 25.047 | 39.4425 | 15.9055 | 20.7713 | 4.3356 | 39.4476 | 123.7129 | 92.1134 | 122.5176 | 83.0975
2012-10-31 03:53 | 25.4926 | 144.4504 | 112.8855 | 143.2743 | 103.8734 | 62.8888 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4443 | 15.9055 | 20.7681 | 4.3356 | 39.4494 | 123.6823 | 92.1174 | 122.5062 | 83.1053
2012-10-31 03:53 | 25.497 | 144.5125 | 112.8709 | 143.2941 | 103.8967 | 62.8877 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4432 | 15.9055 | 20.7725 | 4.3355 | 39.4483 | 123.74 | 92.0984 | 122.5216 | 83.1242
2012-10-31 03:53 | 25.4963 | 144.5349 | 112.8702 | 143.2972 | 103.9301 | 62.8894 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4419 | 15.9055 | 20.7437 | 4.3356 | 39.4469 | 123.7912 | 92.1265 | 122.5535 | 83.1864
2012-10-31 03:53 | 25.509 | 144.5245 | 112.9132 | 143.3292 | 103.8634 | 62.8963 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4435 | 15.9054 | 20.7523 | 4.3361 | 39.4486 | 123.7722 | 92.1609 | 122.5769 | 83.1111
2012-10-31 03:53 | 25.4918 | 144.5111 | 112.8998 | 143.312 | 103.8537 | 62.8929 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4447 | 15.9055 | 20.7592 | 4.3358 | 39.4497 | 123.7519 | 92.1406 | 122.5528 | 83.0945
2012-10-31 03:53 | 25.5008 | 144.5086 | 112.8785 | 143.2825 | 103.8854 | 62.8894 | 0.014367 | 0.35116 | 0.005045 | 24.4423 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4442 | 15.9053 | 20.7602 | 4.3356 | 39.4493 | 123.7484 | 92.1183 | 122.5223 | 83.1252
2012-10-31 03:53 | 25.4933 | 144.4704 | 112.89 | 143.2981 | 103.9308 | 62.8836 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4438 | 15.9055 | 20.8129 | 4.3352 | 39.4489 | 123.6575 | 92.0771 | 122.4852 | 83.1179
2012-10-31 03:53 | 25.5 | 144.4924 | 112.9004 | 143.2971 | 103.8657 | 62.8784 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5747 | 25.0472 | 39.4428 | 15.9056 | 20.7714 | 4.3348 | 39.4478 | 123.721 | 92.129 | 122.5257 | 83.0943
2012-10-31 03:53 | 25.5008 | 144.5624 | 112.8899 | 143.3363 | 103.9119 | 62.875 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5747 | 25.0472 | 39.4429 | 15.9056 | 20.7843 | 4.3346 | 39.4479 | 123.7781 | 92.1056 | 122.552 | 83.1276
2012-10-31 03:53 | 25.5053 | 144.5016 | 112.8565 | 143.36 | 103.8937 | 62.8767 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4413 | 15.9054 | 20.7808 | 4.3347 | 39.4463 | 123.7208 | 92.0757 | 122.5792 | 83.1129
2012-10-31 03:54 | 25.4985 | 144.5371 | 112.8876 | 143.3033 | 103.8604 | 62.8934 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4427 | 15.9054 | 20.7659 | 4.3359 | 39.4477 | 123.7712 | 92.1217 | 122.5374 | 83.0945
2012-10-31 03:54 | 25.5008 | 144.5201 | 112.8861 | 143.3363 | 103.7909 | 62.8773 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4424 | 15.9054 | 20.7722 | 4.3348 | 39.4475 | 123.7479 | 92.1139 | 122.5641 | 83.0187
2012-10-31 03:54 | 25.5015 | 144.5285 | 112.8376 | 143.3255 | 103.7084 | 62.8888 | 0.01436 | 0.35102 | 0.005041 | 24.4442 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4417 | 15.9053 | 20.7288 | 4.3356 | 39.4468 | 123.7997 | 92.1088 | 122.5967 | 82.9796
2012-10-31 03:54 | 25.4993 | 144.5456 | 112.8202 | 143.3041 | 103.8348 | 62.89 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4421 | 15.9055 | 20.7547 | 4.3356 | 39.4471 | 123.7909 | 92.0655 | 122.5494 | 83.0801
2012-10-31 03:54 | 25.4963 | 144.5233 | 112.8437 | 143.328 | 103.7977 | 62.8848 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5747 | 25.047 | 39.4428 | 15.9054 | 20.7838 | 4.3353 | 39.4478 | 123.7395 | 92.0599 | 122.5442 | 83.0139
2012-10-31 03:54 | 25.5008 | 144.5624 | 112.8028 | 143.3171 | 103.7909 | 62.8802 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4405 | 15.9054 | 20.8084 | 4.335 | 39.4455 | 123.754 | 91.9944 | 122.5087 | 82.9825
2012-10-31 03:54 | 25.497 | 144.5433 | 112.8293 | 143.3402 | 103.7455 | 62.8819 | 0.014351 | 0.35108 | 0.005038 | 24.4635 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4419 | 15.9055 | 20.7684 | 4.3351 | 39.4469 | 123.7749 | 92.0609 | 122.5718 | 82.9771
2012-10-31 03:54 | 25.5023 | 144.5178 | 112.8081 | 143.3417 | 103.7395 | 62.8802 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.047 | 39.4426 | 15.9054 | 20.7978 | 4.335 | 39.4476 | 123.72 | 92.0103 | 122.5439 | 82.9417
2012-10-31 03:54 | 25.509 | 144.5399 | 112.8337 | 143.3753 | 103.7915 | 62.8888 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5747 | 25.0472 | 39.443 | 15.9055 | 20.7724 | 4.3356 | 39.448 | 123.7675 | 92.0613 | 122.6029 | 83.0191
2012-10-31 03:54 | 25.4978 | 144.5133 | 112.7771 | 143.2987 | 103.803 | 62.8871 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4399 | 15.9055 | 20.7452 | 4.3354 | 39.4449 | 123.7681 | 92.0319 | 122.5535 | 83.0578
2012-10-31 03:54 | 25.4993 | 144.5417 | 112.824 | 143.3464 | 103.8159 | 62.8911 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4406 | 15.9055 | 20.7627 | 4.3357 | 39.4456 | 123.779 | 92.0613 | 122.5837 | 83.0532
2012-10-31 03:54 | 25.5053 | 144.5246 | 112.8073 | 143.3485 | 103.8105 | 62.8877 | 0.01436 | 0.35103 | 0.005041 | 24.4452 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4433 | 15.9054 | 20.7607 | 4.3355 | 39.4483 | 123.7639 | 92.0466 | 122.5878 | 83.0498
2012-10-31 03:54 | 25.5053 | 144.4977 | 112.7694 | 143.3408 | 103.8521 | 62.8865 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4421 | 15.9054 | 20.7125 | 4.3354 | 39.4472 | 123.7852 | 92.0569 | 122.6283 | 83.1396
2012-10-31 03:54 | 25.5023 | 144.5563 | 112.8005 | 143.3301 | 103.8453 | 62.8969 | 0.014351 | 0.35106 | 0.005038 | 24.4625 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4433 | 15.9055 | 20.6934 | 4.3361 | 39.4483 | 123.8629 | 92.1071 | 122.6367 | 83.1519
2012-10-31 03:54 | 25.5008 | 144.5355 | 112.8066 | 143.3555 | 103.8476 | 62.8992 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4425 | 15.9053 | 20.7441 | 4.3363 | 39.4476 | 123.7914 | 92.0625 | 122.6114 | 83.1035
2012-10-31 03:54 | 25.5045 | 144.5508 | 112.8141 | 143.3823 | 103.8626 | 62.8784 | 0.014354 | 0.35105 | 0.005039 | 24.4564 | 1.5747 | 25.0469 | 39.4423 | 15.9054 | 20.6956 | 4.3348 | 39.4474 | 123.8552 | 92.1185 | 122.6867 | 83.167
2012-10-31 03:54 | 25.4956 | 144.5265 | 112.8127 | 143.3427 | 103.9483 | 62.8842 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4431 | 15.9055 | 20.7389 | 4.3352 | 39.4481 | 123.7876 | 92.0738 | 122.6038 | 83.2094
2012-10-31 03:54 | 25.5045 | 144.5815 | 112.8595 | 143.3669 | 103.8664 | 62.8952 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4445 | 15.9053 | 20.7519 | 4.336 | 39.4496 | 123.8296 | 92.1076 | 122.615 | 83.1145
2012-10-31 03:54 | 25.5053 | 144.5323 | 112.8603 | 143.3331 | 103.8975 | 62.89 | 0.014367 | 0.35099 | 0.005043 | 24.4302 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4446 | 15.9054 | 20.7767 | 4.3356 | 39.4497 | 123.7556 | 92.0836 | 122.5564 | 83.1208
2012-10-31 03:55 | 25.4933 | 144.5588 | 112.8559 | 143.3672 | 103.9422 | 62.8859 | 0.01437 | 0.35106 | 0.005045 | 24.4302 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4435 | 15.9053 | 20.7647 | 4.3354 | 39.4485 | 123.7941 | 92.0912 | 122.6025 | 83.1775
2012-10-31 03:55 | 25.4918 | 144.5765 | 112.9225 | 143.3696 | 103.8991 | 62.8848 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5748 | 25.0469 | 39.4428 | 15.9052 | 20.7994 | 4.3353 | 39.4479 | 123.7771 | 92.1231 | 122.5702 | 83.0997
2012-10-31 03:55 | 25.4806 | 144.5307 | 112.9 | 143.3853 | 103.8955 | 62.8888 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4406 | 15.9054 | 20.7801 | 4.3356 | 39.4456 | 123.7506 | 92.1199 | 122.6052 | 83.1154
2012-10-31 03:55 | 25.4941 | 144.5673 | 112.887 | 143.3796 | 103.9354 | 62.8882 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4408 | 15.9051 | 20.7856 | 4.3355 | 39.4459 | 123.7817 | 92.1014 | 122.594 | 83.1498
2012-10-31 03:55 | 25.4888 | 144.5697 | 112.912 | 143.382 | 103.9339 | 62.8923 | 0.014376 | 0.35106 | 0.005047 | 24.42 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4416 | 15.9053 | 20.7402 | 4.3358 | 39.4467 | 123.8295 | 92.1718 | 122.6418 | 83.1937
2012-10-31 03:55 | 25.4911 | 144.5412 | 112.9408 | 143.3458 | 103.8833 | 62.8802 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4445 | 15.9053 | 20.7505 | 4.335 | 39.4495 | 123.7907 | 92.1903 | 122.5953 | 83.1328
2012-10-31 03:55 | 25.4941 | 144.5711 | 112.8908 | 143.368 | 103.8409 | 62.8882 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4422 | 15.9053 | 20.7374 | 4.3355 | 39.4472 | 123.8337 | 92.1534 | 122.6306 | 83.1035
2012-10-31 03:55 | 25.497 | 144.5356 | 112.8861 | 143.3594 | 103.8665 | 62.8946 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4439 | 15.9052 | 20.7283 | 4.336 | 39.449 | 123.8073 | 92.1578 | 122.6311 | 83.1382
2012-10-31 03:55 | 25.4873 | 144.5874 | 112.865 | 143.3689 | 103.8228 | 62.8917 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5747 | 25.0463 | 39.441 | 15.9052 | 20.7427 | 4.3358 | 39.4461 | 123.8447 | 92.1223 | 122.6262 | 83.0801
2012-10-31 03:55 | 25.4941 | 144.5557 | 112.887 | 143.3335 | 103.856 | 62.8807 | 0.014357 | 0.351 | 0.005039 | 24.4483 | 1.5747 | 25.046 | 39.4399 | 15.9053 | 20.7776 | 4.335 | 39.445 | 123.7781 | 92.1094 | 122.5559 | 83.0784
2012-10-31 03:55 | 25.4828 | 144.5714 | 112.8492 | 143.3913 | 103.8031 | 62.883 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4405 | 15.9053 | 20.7462 | 4.3352 | 39.4455 | 123.8252 | 92.103 | 122.6451 | 83.0569
2012-10-31 03:55 | 25.4828 | 144.5368 | 112.8567 | 143.3567 | 103.8636 | 62.8877 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5748 | 25.0471 | 39.4432 | 15.9053 | 20.7342 | 4.3355 | 39.4483 | 123.8026 | 92.1225 | 122.6225 | 83.1294
2012-10-31 03:55 | 25.4821 | 144.5591 | 112.8409 | 143.356 | 103.8667 | 62.8923 | 0.014373 | 0.35109 | 0.005046 | 24.4271 | 1.5748 | 25.0471 | 39.4431 | 15.9054 | 20.7535 | 4.3358 | 39.4482 | 123.8056 | 92.0874 | 122.6025 | 83.1132
2012-10-31 03:55 | 25.4903 | 144.5981 | 112.8642 | 143.3835 | 103.8484 | 62.8975 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5748 | 25.0468 | 39.4426 | 15.9052 | 20.7497 | 4.3362 | 39.4476 | 123.8484 | 92.1145 | 122.6338 | 83.0987
2012-10-31 03:55 | 25.4806 | 144.5615 | 112.8318 | 143.3814 | 103.8425 | 62.8911 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4442 | 15.9054 | 20.7601 | 4.3357 | 39.4492 | 123.8014 | 92.0717 | 122.6213 | 83.0824
2012-10-31 03:55 | 25.4873 | 144.5759 | 112.8461 | 143.3881 | 103.8795 | 62.8859 | 0.014373 | 0.35112 | 0.005047 | 24.4291 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4436 | 15.9053 | 20.7347 | 4.3354 | 39.4486 | 123.8412 | 92.1114 | 122.6534 | 83.1448
2012-10-31 03:55 | 25.4941 | 144.625 | 112.9021 | 143.4142 | 103.8674 | 62.89 | 0.014357 | 0.35096 | 0.005039 | 24.4452 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4449 | 15.9053 | 20.7977 | 4.3356 | 39.4499 | 123.8273 | 92.1044 | 122.6165 | 83.0697
2012-10-31 03:55 | 25.4881 | 144.5267 | 112.8734 | 143.3889 | 103.8462 | 62.8778 | 0.014348 | 0.35106 | 0.005037 | 24.4677 | 1.5748 | 25.0479 | 39.446 | 15.9053 | 20.7676 | 4.3348 | 39.451 | 123.7591 | 92.1058 | 122.6213 | 83.0786
2012-10-31 03:55 | 25.4866 | 144.5713 | 112.8984 | 143.399 | 103.8977 | 62.8848 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4446 | 15.9052 | 20.7741 | 4.3353 | 39.4497 | 123.7972 | 92.1243 | 122.6249 | 83.1236
2012-10-31 03:55 | 25.4806 | 144.5845 | 112.8545 | 143.4045 | 103.8463 | 62.894 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4438 | 15.9053 | 20.7159 | 4.3359 | 39.4488 | 123.8686 | 92.1386 | 122.6886 | 83.1304
2012-10-31 03:55 | 25.4881 | 144.5767 | 112.8696 | 143.3851 | 103.8689 | 62.8958 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4468 | 15.9052 | 20.7194 | 4.336 | 39.4518 | 123.8573 | 92.1502 | 122.6657 | 83.1495
2012-10-31 03:55 | 25.4873 | 144.5643 | 112.8612 | 143.3958 | 103.9324 | 62.8882 | 0.014373 | 0.35113 | 0.005047 | 24.4301 | 1.5748 | 25.0475 | 39.4448 | 15.9052 | 20.7387 | 4.3355 | 39.4499 | 123.8256 | 92.1225 | 122.6571 | 83.1937
2012-10-31 03:55 | 25.4798 | 144.5491 | 112.8689 | 143.4152 | 103.9211 | 62.8836 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5748 | 25.0471 | 39.4432 | 15.9053 | 20.7392 | 4.3352 | 39.4482 | 123.8099 | 92.1297 | 122.676 | 83.1819
2012-10-31 03:55 | 25.4933 | 144.5819 | 112.89 | 143.4057 | 103.9913 | 62.8952 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4421 | 15.9054 | 20.7366 | 4.336 | 39.4471 | 123.8453 | 92.1534 | 122.6691 | 83.2547
2012-10-31 03:55 | 25.4851 | 144.6275 | 112.931 | 143.3629 | 103.9151 | 62.8854 | 0.014379 | 0.35109 | 0.005048 | 24.4169 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4402 | 15.9055 | 20.7445 | 4.3353 | 39.4453 | 123.883 | 92.1865 | 122.6184 | 83.1706
2012-10-31 03:56 | 25.4978 | 144.5748 | 112.8793 | 143.4063 | 103.9618 | 62.8981 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4423 | 15.9054 | 20.709 | 4.3362 | 39.4473 | 123.8658 | 92.1703 | 122.6973 | 83.2528
2012-10-31 03:56 | 25.4836 | 144.5722 | 112.8916 | 143.3883 | 103.94 | 62.8929 | 0.014354 | 0.35103 | 0.005039 | 24.4554 | 1.5748 | 25.047 | 39.4429 | 15.9053 | 20.7149 | 4.3358 | 39.448 | 123.8573 | 92.1767 | 122.6734 | 83.2251
2012-10-31 03:56 | 25.4806 | 144.5999 | 112.9303 | 143.416 | 103.9559 | 62.8894 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5748 | 25.0471 | 39.443 | 15.9054 | 20.74 | 4.3356 | 39.4481 | 123.8599 | 92.1903 | 122.676 | 83.2159
2012-10-31 03:56 | 25.4896 | 144.5858 | 112.9052 | 143.3828 | 103.9839 | 62.8906 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4402 | 15.9053 | 20.741 | 4.3357 | 39.4453 | 123.8448 | 92.1642 | 122.6418 | 83.2429
2012-10-31 03:56 | 25.4866 | 144.5521 | 112.9173 | 143.4028 | 103.8863 | 62.8917 | 0.014376 | 0.35112 | 0.005048 | 24.424 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4402 | 15.9053 | 20.7701 | 4.3358 | 39.4453 | 123.782 | 92.1472 | 122.6327 | 83.1162
2012-10-31 03:56 | 25.4866 | 144.5944 | 112.9325 | 143.4067 | 103.8674 | 62.8842 | 0.014379 | 0.35108 | 0.005048 | 24.4159 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4395 | 15.9053 | 20.7701 | 4.3352 | 39.4445 | 123.8243 | 92.1624 | 122.6366 | 83.0973
2012-10-31 03:56 | 25.4903 | 144.5827 | 112.921 | 143.3796 | 103.8636 | 62.8842 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4403 | 15.9053 | 20.7617 | 4.3352 | 39.4453 | 123.821 | 92.1593 | 122.6179 | 83.1019
2012-10-31 03:56 | 25.4926 | 144.6004 | 112.9006 | 143.4011 | 103.9112 | 62.8865 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4422 | 15.9054 | 20.7279 | 4.3354 | 39.4472 | 123.8725 | 92.1727 | 122.6732 | 83.1833
2012-10-31 03:56 | 25.4896 | 144.5512 | 112.8938 | 143.3635 | 103.9423 | 62.8958 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4456 | 15.9053 | 20.7289 | 4.336 | 39.4507 | 123.8223 | 92.1649 | 122.6346 | 83.2134
2012-10-31 03:56 | 25.4956 | 144.588 | 112.9263 | 143.4272 | 103.9294 | 62.8842 | 0.014341 | 0.35108 | 0.005035 | 24.4806 | 1.5748 | 25.0471 | 39.4432 | 15.9054 | 20.759 | 4.3352 | 39.4482 | 123.829 | 92.1673 | 122.6682 | 83.1704
2012-10-31 03:56 | 25.497 | 144.6125 | 112.8974 | 143.394 | 103.9232 | 62.8952 | 0.014348 | 0.35109 | 0.005037 | 24.4696 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4453 | 15.9053 | 20.7363 | 4.336 | 39.4503 | 123.8762 | 92.1611 | 122.6577 | 83.1869
2012-10-31 03:56 | 25.4911 | 144.5527 | 112.9143 | 143.4457 | 103.8833 | 62.8877 | 0.014373 | 0.35109 | 0.005046 | 24.4271 | 1.5748 | 25.0472 | 39.4437 | 15.9053 | 20.7987 | 4.3355 | 39.4487 | 123.754 | 92.1156 | 122.647 | 83.0846
2012-10-31 03:56 | 25.4993 | 144.5686 | 112.9263 | 143.4424 | 103.8915 | 62.8929 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4405 | 15.9053 | 20.7507 | 4.3358 | 39.4456 | 123.8179 | 92.1756 | 122.6917 | 83.1408
2012-10-31 03:56 | 25.497 | 144.6048 | 112.905 | 143.444 | 103.9459 | 62.8929 | 0.014373 | 0.35113 | 0.005047 | 24.4301 | 1.5747 | 25.0455 | 39.4379 | 15.9054 | 20.7885 | 4.3358 | 39.4429 | 123.8163 | 92.1165 | 122.6555 | 83.1574
2012-10-31 03:56 | 25.4933 | 144.6011 | 112.8975 | 143.4095 | 103.9913 | 62.8836 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4361 | 15.9054 | 20.8049 | 4.3352 | 39.4411 | 123.7962 | 92.0926 | 122.6046 | 83.1864
2012-10-31 03:56 | 25.4948 | 144.591 | 112.9218 | 143.4033 | 104.0117 | 62.8854 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4378 | 15.9055 | 20.7903 | 4.3353 | 39.4428 | 123.8007 | 92.1315 | 122.613 | 83.2214
2012-10-31 03:56 | 25.4926 | 144.6042 | 112.965 | 143.3934 | 104.002 | 62.8917 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4392 | 15.9054 | 20.8002 | 4.3358 | 39.4443 | 123.804 | 92.1648 | 122.5932 | 83.2018
2012-10-31 03:56 | 25.5 | 144.6193 | 112.9724 | 143.4585 | 104.0018 | 62.883 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4406 | 15.9054 | 20.7875 | 4.3352 | 39.4457 | 123.8318 | 92.1849 | 122.671 | 83.2143
2012-10-31 03:56 | 25.4956 | 144.5918 | 112.9415 | 143.408 | 104.0201 | 62.8807 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5745 | 25.0439 | 39.4326 | 15.9055 | 20.7911 | 4.335 | 39.4376 | 123.8007 | 92.1504 | 122.6169 | 83.229
2012-10-31 03:56 | 25.4948 | 144.5872 | 112.971 | 143.4379 | 104.0685 | 62.8825 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5744 | 25.0421 | 39.4271 | 15.9055 | 20.7542 | 4.3351 | 39.4321 | 123.833 | 92.2168 | 122.6837 | 83.3143
2012-10-31 03:56 | 25.5038 | 144.5924 | 112.9686 | 143.4431 | 104.0396 | 62.8871 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5744 | 25.0425 | 39.4281 | 15.9056 | 20.7793 | 4.3354 | 39.4332 | 123.8131 | 92.1893 | 122.6638 | 83.2603
2012-10-31 03:56 | 25.5 | 144.6155 | 112.98 | 143.4662 | 104.0321 | 62.8859 | 0.014363 | 0.35113 | 0.005043 | 24.4471 | 1.5745 | 25.0428 | 39.4291 | 15.9055 | 20.7915 | 4.3354 | 39.4342 | 123.824 | 92.1885 | 122.6747 | 83.2406
2012-10-31 03:56 | 25.5113 | 144.6268 | 112.9572 | 143.4045 | 104.032 | 62.8877 | 0.014357 | 0.35118 | 0.005042 | 24.4603 | 1.5745 | 25.0439 | 39.4323 | 15.9057 | 20.7908 | 4.3355 | 39.4374 | 123.836 | 92.1664 | 122.6137 | 83.2412
2012-10-31 03:56 | 25.5045 | 144.5969 | 112.992 | 143.4515 | 104.0441 | 62.8877 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4397 | 15.9055 | 20.7197 | 4.3355 | 39.4447 | 123.8772 | 92.2723 | 122.7318 | 83.3244
2012-10-31 03:56 | 25.5045 | 144.5931 | 112.9807 | 143.4399 | 104.0139 | 62.8917 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5746 | 25.0456 | 39.4376 | 15.9057 | 20.7759 | 4.3358 | 39.4426 | 123.8172 | 92.2048 | 122.664 | 83.238
2012-10-31 03:56 | 25.5128 | 144.6283 | 112.9928 | 143.4751 | 104.0184 | 62.8796 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5745 | 25.0433 | 39.4308 | 15.9055 | 20.7963 | 4.3349 | 39.4359 | 123.832 | 92.1965 | 122.6788 | 83.2221
2012-10-31 03:56 | 25.512 | 144.6082 | 112.9882 | 143.4205 | 104.0894 | 62.8917 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5745 | 25.0441 | 39.4329 | 15.9056 | 20.8236 | 4.3358 | 39.438 | 123.7846 | 92.1646 | 122.5969 | 83.2658
2012-10-31 03:57 | 25.5113 | 144.6345 | 113.0291 | 143.4544 | 104.0396 | 62.8958 | 0.014351 | 0.35102 | 0.005037 | 24.4595 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4362 | 15.9056 | 20.8149 | 4.336 | 39.4412 | 123.8196 | 92.2142 | 122.6395 | 83.2247
2012-10-31 03:57 | 25.5015 | 144.5593 | 113.0118 | 143.4369 | 104.0298 | 62.8859 | 0.014348 | 0.35103 | 0.005037 | 24.4656 | 1.5747 | 25.0463 | 39.44 | 15.9056 | 20.7569 | 4.3354 | 39.445 | 123.8024 | 92.2549 | 122.68 | 83.2729
2012-10-31 03:57 | 25.5105 | 144.6414 | 113.0018 | 143.4575 | 104.0804 | 62.8859 | 0.014363 | 0.35113 | 0.005043 | 24.4471 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4395 | 15.9057 | 20.7538 | 4.3354 | 39.4445 | 123.8876 | 92.248 | 122.7037 | 83.3266
2012-10-31 03:57 | 25.5038 | 144.5847 | 113.0065 | 143.4546 | 104.0245 | 62.8946 | 0.01437 | 0.35113 | 0.005046 | 24.4352 | 1.5747 | 25.046 | 39.4388 | 15.9057 | 20.7873 | 4.336 | 39.4438 | 123.7974 | 92.2192 | 122.6673 | 83.2372
2012-10-31 03:57 | 25.5045 | 144.5931 | 113.0186 | 143.4284 | 104.0479 | 62.8865 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5747 | 25.0464 | 39.44 | 15.9057 | 20.8121 | 4.3354 | 39.4451 | 123.781 | 92.2065 | 122.6163 | 83.2358
2012-10-31 03:57 | 25.5098 | 144.5907 | 113.0276 | 143.4529 | 104.0456 | 62.8981 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4355 | 15.9057 | 20.8294 | 4.3362 | 39.4405 | 123.7613 | 92.1982 | 122.6235 | 83.2162
2012-10-31 03:57 | 25.5113 | 144.6306 | 113.0329 | 143.4467 | 104.0245 | 62.8842 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4341 | 15.9058 | 20.855 | 4.3352 | 39.4391 | 123.7756 | 92.1779 | 122.5917 | 83.1695
2012-10-31 03:57 | 25.503 | 144.6223 | 113.0587 | 143.4653 | 104.1787 | 62.8836 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4351 | 15.9057 | 20.8106 | 4.3352 | 39.4401 | 123.8117 | 92.2481 | 122.6547 | 83.3681
2012-10-31 03:57 | 25.5045 | 144.6392 | 113.0186 | 143.4515 | 104.2407 | 62.8929 | 0.014357 | 0.35115 | 0.005041 | 24.4583 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4374 | 15.9057 | 20.796 | 4.3358 | 39.4424 | 123.8432 | 92.2226 | 122.6555 | 83.4447
2012-10-31 03:57 | 25.5105 | 144.5914 | 113.0738 | 143.4844 | 104.3186 | 62.8917 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5746 | 25.045 | 39.4353 | 15.9058 | 20.786 | 4.3358 | 39.4403 | 123.8054 | 92.2878 | 122.6984 | 83.5326
2012-10-31 03:57 | 25.5023 | 144.5793 | 113.058 | 143.4646 | 104.2499 | 62.8934 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4365 | 15.9057 | 20.8099 | 4.3359 | 39.4415 | 123.7694 | 92.2481 | 122.6547 | 83.44
2012-10-31 03:57 | 25.5075 | 144.6268 | 113.1124 | 143.4698 | 104.2059 | 62.901 | 0.014348 | 0.35103 | 0.005037 | 24.4656 | 1.5746 | 25.0459 | 39.4385 | 15.9057 | 20.8111 | 4.3364 | 39.4436 | 123.8157 | 92.3013 | 122.6587 | 83.3948
2012-10-31 03:57 | 25.506 | 144.6522 | 113.1147 | 143.4914 | 104.125 | 62.8934 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4408 | 15.9056 | 20.8256 | 4.3359 | 39.4459 | 123.8266 | 92.2891 | 122.6658 | 83.2994
2012-10-31 03:57 | 25.5075 | 144.646 | 113.0935 | 143.4352 | 104.1076 | 62.9044 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4424 | 15.9056 | 20.8151 | 4.3366 | 39.4475 | 123.8309 | 92.2784 | 122.6201 | 83.2925
2012-10-31 03:57 | 25.5075 | 144.6422 | 113.0746 | 143.4814 | 104.0736 | 62.8882 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4417 | 15.9056 | 20.8191 | 4.3355 | 39.4467 | 123.8231 | 92.2555 | 122.6623 | 83.2545
2012-10-31 03:57 | 25.509 | 144.6322 | 113.0874 | 143.4905 | 104.1545 | 62.8842 | 0.01436 | 0.35118 | 0.005043 | 24.4552 | 1.5747 | 25.0472 | 39.4429 | 15.9056 | 20.8085 | 4.3352 | 39.4479 | 123.8237 | 92.2789 | 122.682 | 83.346
2012-10-31 03:57 | 25.506 | 144.6638 | 113.0655 | 143.4837 | 104.2006 | 62.8975 | 0.014341 | 0.35112 | 0.005035 | 24.4836 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4364 | 15.9058 | 20.7855 | 4.3362 | 39.4415 | 123.8783 | 92.28 | 122.6982 | 83.4151
2012-10-31 03:57 | 25.509 | 144.6783 | 113.0382 | 143.479 | 104.1621 | 62.8859 | 0.014348 | 0.35108 | 0.005037 | 24.4686 | 1.5744 | 25.0427 | 39.428 | 15.9058 | 20.7764 | 4.3354 | 39.4331 | 123.9019 | 92.2618 | 122.7026 | 83.3857
2012-10-31 03:57 | 25.5083 | 144.6699 | 113.0905 | 143.4898 | 104.1122 | 62.8911 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5745 | 25.0444 | 39.4335 | 15.9058 | 20.7878 | 4.3357 | 39.4386 | 123.8821 | 92.3027 | 122.702 | 83.3244
2012-10-31 03:57 | 25.5038 | 144.6616 | 113.0671 | 143.493 | 104.1947 | 62.8755 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5746 | 25.0452 | 39.436 | 15.9058 | 20.7833 | 4.3346 | 39.441 | 123.8783 | 92.2838 | 122.7097 | 83.4114
2012-10-31 03:57 | 25.506 | 144.6445 | 113.0844 | 143.4991 | 104.1515 | 62.8848 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4388 | 15.9056 | 20.7694 | 4.3353 | 39.4438 | 123.8751 | 92.315 | 122.7297 | 83.3821
2012-10-31 03:57 | 25.506 | 144.6753 | 113.0996 | 143.5029 | 104.178 | 62.8865 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4405 | 15.9057 | 20.8015 | 4.3354 | 39.4456 | 123.8738 | 92.2981 | 122.7014 | 83.3765
2012-10-31 03:57 | 25.5135 | 144.652 | 113.145 | 143.4758 | 104.125 | 62.8813 | 0.014357 | 0.35102 | 0.00504 | 24.4493 | 1.5747 | 25.046 | 39.4387 | 15.9057 | 20.7849 | 4.335 | 39.4437 | 123.8671 | 92.3601 | 122.6909 | 83.3401
2012-10-31 03:57 | 25.5075 | 144.6768 | 113.0594 | 143.4737 | 104.0698 | 62.8952 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4398 | 15.9055 | 20.787 | 4.336 | 39.4448 | 123.8898 | 92.2724 | 122.6867 | 83.2828
2012-10-31 03:57 | 25.5068 | 144.68 | 113.0852 | 143.496 | 104.1296 | 62.8911 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4412 | 15.9057 | 20.7421 | 4.3357 | 39.4463 | 123.9379 | 92.3431 | 122.7539 | 83.3875
2012-10-31 03:57 | 25.4963 | 144.6348 | 113.0407 | 143.4932 | 104.0889 | 62.868 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4399 | 15.9057 | 20.7798 | 4.3341 | 39.4449 | 123.855 | 92.2609 | 122.7134 | 83.3091
2012-10-31 03:58 | 25.5045 | 144.6546 | 113.0602 | 143.5129 | 104.0592 | 62.8854 | 0.014373 | 0.35111 | 0.005046 | 24.4281 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4404 | 15.9055 | 20.792 | 4.3353 | 39.4455 | 123.8626 | 92.2682 | 122.7209 | 83.2672
2012-10-31 03:58 | 25.4993 | 144.6878 | 113.108 | 143.5 | 104.0427 | 62.8888 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4398 | 15.9056 | 20.8149 | 4.3356 | 39.4449 | 123.8729 | 92.2931 | 122.6851 | 83.2278
2012-10-31 03:58 | 25.4978 | 144.694 | 113.0876 | 143.4985 | 103.9618 | 62.8836 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4418 | 15.9055 | 20.7933 | 4.3352 | 39.4468 | 123.9007 | 92.2943 | 122.7052 | 83.1685
2012-10-31 03:58 | 25.5008 | 144.7432 | 113.0717 | 143.49 | 104.014 | 62.8807 | 0.014338 | 0.35108 | 0.005034 | 24.4857 | 1.5747 | 25.047 | 39.4424 | 15.9056 | 20.7923 | 4.335 | 39.4474 | 123.9509 | 92.2794 | 122.6977 | 83.2217
2012-10-31 03:58 | 25.4948 | 144.6795 | 113.0619 | 143.5148 | 104.076 | 62.8859 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4415 | 15.9056 | 20.7823 | 4.3354 | 39.4465 | 123.8972 | 92.2796 | 122.7325 | 83.2937
2012-10-31 03:58 | 25.5008 | 144.6893 | 113.0792 | 143.5054 | 103.9875 | 62.8882 | 0.014345 | 0.35111 | 0.005037 | 24.4758 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4411 | 15.9057 | 20.7963 | 4.3355 | 39.4461 | 123.893 | 92.2829 | 122.7091 | 83.1912
2012-10-31 03:58 | 25.506 | 144.7099 | 113.0466 | 143.5529 | 104.0607 | 62.8877 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4409 | 15.9057 | 20.7855 | 4.3355 | 39.446 | 123.9244 | 92.2611 | 122.7674 | 83.2752
2012-10-31 03:58 | 25.4985 | 144.7101 | 113.0807 | 143.5338 | 104.0873 | 62.883 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4408 | 15.9056 | 20.782 | 4.3352 | 39.4459 | 123.9281 | 92.2987 | 122.7518 | 83.3053
2012-10-31 03:58 | 25.4881 | 144.7035 | 113.0628 | 143.535 | 104.092 | 62.8888 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5747 | 25.0468 | 39.442 | 15.9054 | 20.7756 | 4.3356 | 39.4471 | 123.9279 | 92.2872 | 122.7594 | 83.3164
2012-10-31 03:58 | 25.4941 | 144.7326 | 113.0725 | 143.5141 | 104.1245 | 62.8819 | 0.014341 | 0.35097 | 0.005033 | 24.4735 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4411 | 15.9055 | 20.7776 | 4.3351 | 39.4461 | 123.955 | 92.2949 | 122.7365 | 83.3469
2012-10-31 03:58 | 25.4851 | 144.7082 | 113.037 | 143.5396 | 104.1155 | 62.8848 | 0.014351 | 0.35095 | 0.005036 | 24.4545 | 1.5747 | 25.0465 | 39.441 | 15.9055 | 20.7365 | 4.3353 | 39.446 | 123.9717 | 92.3005 | 122.8031 | 83.379
2012-10-31 03:58 | 25.4896 | 144.7204 | 113.0756 | 143.5249 | 104.12 | 62.8877 | 0.014354 | 0.351 | 0.005038 | 24.4534 | 1.5747 | 25.0471 | 39.4426 | 15.9056 | 20.753 | 4.3355 | 39.4477 | 123.9674 | 92.3226 | 122.7719 | 83.367
2012-10-31 03:58 | 25.4963 | 144.7464 | 113.0369 | 143.5547 | 104.051 | 62.9021 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4419 | 15.9055 | 20.6874 | 4.3365 | 39.4469 | 124.059 | 92.3495 | 122.8673 | 83.3636
2012-10-31 03:58 | 25.4911 | 144.7488 | 113.0392 | 143.5418 | 104.0345 | 62.8917 | 0.014354 | 0.35099 | 0.005038 | 24.4523 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4409 | 15.9054 | 20.7505 | 4.3358 | 39.446 | 123.9983 | 92.2887 | 122.7913 | 83.284
2012-10-31 03:58 | 25.4866 | 144.7174 | 113.0044 | 143.5104 | 104.0829 | 62.8848 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4397 | 15.9056 | 20.746 | 4.3353 | 39.4447 | 123.9714 | 92.2584 | 122.7644 | 83.3369
2012-10-31 03:58 | 25.4911 | 144.7373 | 113.0052 | 143.561 | 104.1101 | 62.8778 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4405 | 15.9056 | 20.7625 | 4.3348 | 39.4455 | 123.9748 | 92.2427 | 122.7985 | 83.3476
2012-10-31 03:58 | 25.4926 | 144.708 | 113.0445 | 143.551 | 104.0889 | 62.8825 | 0.014351 | 0.35105 | 0.005038 | 24.4615 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4393 | 15.9057 | 20.7681 | 4.3351 | 39.4443 | 123.9399 | 92.2764 | 122.7829 | 83.3208
2012-10-31 03:58 | 25.4896 | 144.732 | 113.0453 | 143.5211 | 104.1691 | 62.8825 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4407 | 15.9058 | 20.7008 | 4.3351 | 39.4457 | 124.0312 | 92.3445 | 122.8203 | 83.4683
2012-10-31 03:58 | 25.4926 | 144.7388 | 113.0673 | 143.5164 | 104.191 | 62.879 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5747 | 25.047 | 39.4422 | 15.9056 | 20.764 | 4.3349 | 39.4472 | 123.9748 | 92.3033 | 122.7524 | 83.427
2012-10-31 03:58 | 25.4858 | 144.7012 | 113.0529 | 143.5134 | 104.101 | 62.8877 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5747 | 25.0463 | 39.44 | 15.9056 | 20.7332 | 4.3355 | 39.445 | 123.968 | 92.3197 | 122.7802 | 83.3678
2012-10-31 03:58 | 25.4866 | 144.7597 | 113.0688 | 143.5335 | 104.1472 | 62.8721 | 0.014367 | 0.35103 | 0.005043 | 24.4333 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4391 | 15.9054 | 20.7661 | 4.3344 | 39.4441 | 123.9936 | 92.3027 | 122.7674 | 83.3811
2012-10-31 03:58 | 25.4911 | 144.7065 | 113.1112 | 143.5725 | 104.1404 | 62.8825 | 0.014376 | 0.35099 | 0.005046 | 24.4149 | 1.5747 | 25.0463 | 39.44 | 15.9056 | 20.7344 | 4.3351 | 39.4451 | 123.9721 | 92.3768 | 122.8381 | 83.406
2012-10-31 03:58 | 25.4873 | 144.6835 | 113.0922 | 143.5841 | 104.1328 | 62.8894 | 0.014354 | 0.35102 | 0.005039 | 24.4544 | 1.5746 | 25.0459 | 39.4384 | 15.9058 | 20.7226 | 4.3356 | 39.4435 | 123.9609 | 92.3696 | 122.8615 | 83.4102
2012-10-31 03:58 | 25.4933 | 144.7203 | 113.0869 | 143.5478 | 104.0632 | 62.8836 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4383 | 15.9055 | 20.7527 | 4.3352 | 39.4433 | 123.9676 | 92.3342 | 122.7951 | 83.3105
2012-10-31 03:58 | 25.4933 | 144.6972 | 113.0831 | 143.5209 | 104.0556 | 62.8848 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4406 | 15.9055 | 20.7366 | 4.3353 | 39.4457 | 123.9606 | 92.3465 | 122.7843 | 83.319
2012-10-31 03:58 | 25.4888 | 144.6773 | 113.0597 | 143.5587 | 104.0549 | 62.8871 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4402 | 15.9057 | 20.7362 | 4.3354 | 39.4452 | 123.9411 | 92.3235 | 122.8225 | 83.3187
2012-10-31 03:59 | 25.5 | 144.7193 | 113.0633 | 143.5699 | 104.085 | 62.8917 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4393 | 15.9054 | 20.7353 | 4.3358 | 39.4444 | 123.984 | 92.328 | 122.8346 | 83.3497
2012-10-31 03:59 | 25.4956 | 144.7418 | 113.0703 | 143.5309 | 104.0352 | 62.8819 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4396 | 15.9056 | 20.763 | 4.3351 | 39.4446 | 123.9788 | 92.3073 | 122.7679 | 83.2722
2012-10-31 03:59 | 25.4881 | 144.7497 | 113.04 | 143.5119 | 104.0693 | 62.8911 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4388 | 15.9054 | 20.7114 | 4.3357 | 39.4438 | 124.0383 | 92.3286 | 122.8005 | 83.3579
2012-10-31 03:59 | 25.4978 | 144.6902 | 113.027 | 143.5562 | 104.0677 | 62.8894 | 0.01436 | 0.351 | 0.00504 | 24.4432 | 1.5747 | 25.0453 | 39.4379 | 15.9053 | 20.7692 | 4.3356 | 39.4429 | 123.921 | 92.2578 | 122.787 | 83.2985
2012-10-31 03:59 | 25.5023 | 144.7293 | 113.0429 | 143.5184 | 104.0684 | 62.8784 | 0.014376 | 0.35099 | 0.005046 | 24.4149 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4376 | 15.9054 | 20.7497 | 4.3348 | 39.4427 | 123.9796 | 92.2932 | 122.7687 | 83.3187
2012-10-31 03:59 | 25.4941 | 144.7365 | 113.0233 | 143.5563 | 104.0564 | 62.8778 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9054 | 20.7254 | 4.3348 | 39.4439 | 124.0111 | 92.2979 | 122.8309 | 83.331
2012-10-31 03:59 | 25.506 | 144.7214 | 113.0466 | 143.5452 | 104.0381 | 62.8773 | 0.014373 | 0.351 | 0.005045 | 24.4211 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4392 | 15.9054 | 20.7413 | 4.3348 | 39.4442 | 123.9801 | 92.3053 | 122.8039 | 83.2968
2012-10-31 03:59 | 25.5045 | 144.693 | 113.0223 | 143.559 | 103.995 | 62.8859 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4373 | 15.9054 | 20.7679 | 4.3354 | 39.4423 | 123.9251 | 92.2544 | 122.7911 | 83.2271
2012-10-31 03:59 | 25.5098 | 144.7406 | 113.0466 | 143.5298 | 104.0154 | 62.8767 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5746 | 25.045 | 39.4367 | 15.9054 | 20.7612 | 4.3347 | 39.4417 | 123.9794 | 92.2854 | 122.7686 | 83.2542
2012-10-31 03:59 | 25.5068 | 144.7069 | 113.0209 | 143.4999 | 104.0124 | 62.8825 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4378 | 15.9053 | 20.7622 | 4.3351 | 39.4429 | 123.9447 | 92.2587 | 122.7377 | 83.2502
2012-10-31 03:59 | 25.509 | 144.7283 | 113.0268 | 143.5482 | 104.0789 | 62.8796 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4375 | 15.9054 | 20.7282 | 4.3349 | 39.4425 | 124.0001 | 92.2986 | 122.82 | 83.3507
2012-10-31 03:59 | 25.5128 | 144.7129 | 113.0003 | 143.5443 | 104.094 | 62.8825 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4384 | 15.9054 | 20.72 | 4.3351 | 39.4434 | 123.9929 | 92.2803 | 122.8243 | 83.374
2012-10-31 03:59 | 25.512 | 144.7467 | 113.045 | 143.5973 | 104.0554 | 62.8929 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4403 | 15.9055 | 20.7192 | 4.3358 | 39.4454 | 124.0275 | 92.3258 | 122.8781 | 83.3362
2012-10-31 03:59 | 25.5083 | 144.7084 | 113.0034 | 143.559 | 104.029 | 62.8773 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4398 | 15.9054 | 20.7155 | 4.3348 | 39.4448 | 123.9929 | 92.2879 | 122.8435 | 83.3135
2012-10-31 03:59 | 25.5217 | 144.7141 | 113.032 | 143.5532 | 104.0954 | 62.8871 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4391 | 15.9054 | 20.7128 | 4.3354 | 39.4442 | 124.0013 | 92.3192 | 122.8404 | 83.3826
2012-10-31 03:59 | 25.527 | 144.7501 | 113.0335 | 143.5585 | 104.0855 | 62.8952 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4377 | 15.9055 | 20.7583 | 4.336 | 39.4428 | 123.9918 | 92.2752 | 122.8002 | 83.3272
2012-10-31 03:59 | 25.5217 | 144.7371 | 113.0509 | 143.5224 | 104.1785 | 62.8854 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.046 | 39.4395 | 15.9055 | 20.761 | 4.3353 | 39.4445 | 123.9761 | 92.2899 | 122.7614 | 83.4175
2012-10-31 03:59 | 25.521 | 144.7557 | 113.054 | 143.5832 | 104.2497 | 62.8784 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4371 | 15.9056 | 20.7121 | 4.3348 | 39.4421 | 124.0436 | 92.3419 | 122.8711 | 83.5376
2012-10-31 03:59 | 25.5225 | 144.711 | 113.0669 | 143.5847 | 104.1982 | 62.8784 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5746 | 25.0447 | 39.4349 | 15.9056 | 20.7538 | 4.3348 | 39.44 | 123.9572 | 92.3131 | 122.8309 | 83.4444
2012-10-31 03:59 | 25.5262 | 144.7263 | 113.0819 | 143.5538 | 104.1036 | 62.8958 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4364 | 15.9057 | 20.7334 | 4.336 | 39.4415 | 123.9929 | 92.3485 | 122.8204 | 83.3702
2012-10-31 03:59 | 25.5307 | 144.7423 | 113.0902 | 143.5353 | 104.0854 | 62.8911 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5747 | 25.046 | 39.4392 | 15.9056 | 20.7299 | 4.3357 | 39.4442 | 124.0124 | 92.3603 | 122.8054 | 83.3555
2012-10-31 03:59 | 25.5322 | 144.763 | 113.0576 | 143.5099 | 104.1323 | 62.8911 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4412 | 15.9055 | 20.7273 | 4.3357 | 39.4462 | 124.0357 | 92.3303 | 122.7826 | 83.405
2012-10-31 03:59 | 25.524 | 144.7241 | 113.0797 | 143.5286 | 104.1506 | 62.875 | 0.014354 | 0.35103 | 0.005039 | 24.4554 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4413 | 15.9056 | 20.7392 | 4.3346 | 39.4463 | 123.9849 | 92.3405 | 122.7894 | 83.4114
2012-10-31 03:59 | 25.5337 | 144.7107 | 113.0705 | 143.569 | 104.1414 | 62.8992 | 0.014351 | 0.35102 | 0.005037 | 24.4595 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4389 | 15.9054 | 20.7048 | 4.3363 | 39.4439 | 124.0059 | 92.3657 | 122.8642 | 83.4366
2012-10-31 03:59 | 25.53 | 144.7108 | 113.0668 | 143.573 | 104.1415 | 62.8946 | 0.014341 | 0.35106 | 0.005035 | 24.4796 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4385 | 15.9054 | 20.7011 | 4.336 | 39.4435 | 124.0097 | 92.3657 | 122.8719 | 83.4404
2012-10-31 04:00 | 25.5345 | 144.7192 | 113.0902 | 143.589 | 104.18 | 62.8802 | 0.014351 | 0.35099 | 0.005037 | 24.4575 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4397 | 15.9056 | 20.6694 | 4.335 | 39.4447 | 124.0498 | 92.4208 | 122.9196 | 83.5106
2012-10-31 04:00 | 25.533 | 144.7138 | 113.0774 | 143.5722 | 104.1331 | 62.8888 | 0.014363 | 0.351 | 0.005041 | 24.4381 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4399 | 15.9055 | 20.7482 | 4.3356 | 39.445 | 123.9656 | 92.3292 | 122.824 | 83.3849
2012-10-31 04:00 | 25.5292 | 144.7293 | 113.1152 | 143.5415 | 104.0348 | 62.8744 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4401 | 15.9054 | 20.7043 | 4.3346 | 39.4451 | 124.025 | 92.4109 | 122.8372 | 83.3305
2012-10-31 04:00 | 25.5375 | 144.7606 | 113.0856 | 143.6151 | 104.062 | 62.8958 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4375 | 15.9056 | 20.6965 | 4.336 | 39.4426 | 124.0641 | 92.3891 | 122.9186 | 83.3655
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.7461 | 113.0675 | 143.5929 | 104.0703 | 62.8813 | 0.014363 | 0.35105 | 0.005042 | 24.4411 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4377 | 15.9055 | 20.7218 | 4.335 | 39.4427 | 124.0243 | 92.3457 | 122.8711 | 83.3485
2012-10-31 04:00 | 25.5345 | 144.7653 | 113.0372 | 143.5583 | 104.0363 | 62.8917 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4375 | 15.9056 | 20.7296 | 4.3358 | 39.4425 | 124.0357 | 92.3076 | 122.8287 | 83.3067
2012-10-31 04:00 | 25.53 | 144.757 | 113.0516 | 143.5615 | 103.9978 | 62.8906 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4387 | 15.9055 | 20.7171 | 4.3357 | 39.4437 | 124.0399 | 92.3345 | 122.8444 | 83.2807
2012-10-31 04:00 | 25.536 | 144.7899 | 113.0387 | 143.5829 | 103.9357 | 62.8888 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4393 | 15.9054 | 20.7552 | 4.3356 | 39.4444 | 124.0347 | 92.2835 | 122.8277 | 83.1805
2012-10-31 04:00 | 25.5345 | 144.8038 | 113.0675 | 143.5583 | 103.938 | 62.8894 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4399 | 15.9053 | 20.7457 | 4.3356 | 39.445 | 124.0581 | 92.3218 | 122.8126 | 83.1923
2012-10-31 04:00 | 25.53 | 144.7916 | 113.0175 | 143.5884 | 103.9524 | 62.8963 | 0.014348 | 0.35102 | 0.005036 | 24.4646 | 1.5747 | 25.0461 | 39.44 | 15.9053 | 20.7492 | 4.3361 | 39.445 | 124.0424 | 92.2683 | 122.8392 | 83.2032
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.8 | 113.022 | 143.566 | 103.9871 | 62.8859 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.046 | 39.4394 | 15.9054 | 20.7379 | 4.3354 | 39.4444 | 124.0621 | 92.2841 | 122.8281 | 83.2492
2012-10-31 04:00 | 25.5285 | 144.7747 | 113.0274 | 143.5638 | 103.9774 | 62.8848 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4403 | 15.9054 | 20.7236 | 4.3353 | 39.4453 | 124.0511 | 92.3038 | 122.8402 | 83.2538
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.7923 | 113.0372 | 143.5507 | 103.9947 | 62.8911 | 0.014351 | 0.35105 | 0.005038 | 24.4615 | 1.5746 | 25.0458 | 39.4381 | 15.9057 | 20.7299 | 4.3357 | 39.4432 | 124.0624 | 92.3073 | 122.8208 | 83.2648
2012-10-31 04:00 | 25.5247 | 144.7478 | 113.0198 | 143.56 | 104.0265 | 62.8825 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.046 | 39.4391 | 15.9055 | 20.6958 | 4.3351 | 39.4442 | 124.052 | 92.324 | 122.8642 | 83.3307
2012-10-31 04:00 | 25.5247 | 144.7517 | 113.0425 | 143.5562 | 104.019 | 62.8986 | 0.014351 | 0.35105 | 0.005038 | 24.4615 | 1.5747 | 25.046 | 39.4397 | 15.9053 | 20.752 | 4.3362 | 39.4448 | 123.9997 | 92.2905 | 122.8042 | 83.267
2012-10-31 04:00 | 25.524 | 144.7318 | 113.0002 | 143.5478 | 104.0107 | 62.8958 | 0.01437 | 0.35112 | 0.005046 | 24.4342 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4371 | 15.9055 | 20.7633 | 4.336 | 39.4422 | 123.9685 | 92.2369 | 122.7845 | 83.2474
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.7538 | 112.9879 | 143.5353 | 104.059 | 62.8952 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4378 | 15.9054 | 20.7459 | 4.336 | 39.4429 | 124.0079 | 92.242 | 122.7894 | 83.3131
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.7077 | 113.0182 | 143.543 | 103.9985 | 62.8796 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.046 | 39.4395 | 15.9054 | 20.762 | 4.3349 | 39.4445 | 123.9457 | 92.2562 | 122.781 | 83.2365
2012-10-31 04:00 | 25.5315 | 144.7816 | 113.0039 | 143.5668 | 103.9879 | 62.8819 | 0.014367 | 0.35113 | 0.005045 | 24.4403 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4407 | 15.9054 | 20.7427 | 4.3351 | 39.4458 | 124.0389 | 92.2612 | 122.8241 | 83.2452
2012-10-31 04:00 | 25.536 | 144.7707 | 112.997 | 143.5444 | 103.9282 | 62.89 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4369 | 15.9055 | 20.7311 | 4.3356 | 39.4419 | 124.0396 | 92.2659 | 122.8133 | 83.1971
2012-10-31 04:00 | 25.5247 | 144.7248 | 113.0009 | 143.56 | 103.9509 | 62.8807 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4385 | 15.9054 | 20.7198 | 4.335 | 39.4435 | 124.005 | 92.2811 | 122.8402 | 83.2311
2012-10-31 04:00 | 25.5202 | 144.7472 | 112.9774 | 143.5555 | 103.9691 | 62.8882 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4374 | 15.9055 | 20.7073 | 4.3355 | 39.4425 | 124.0399 | 92.2701 | 122.8482 | 83.2618
2012-10-31 04:00 | 25.5307 | 144.7577 | 112.9955 | 143.5776 | 103.9985 | 62.89 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4339 | 15.9056 | 20.7499 | 4.3356 | 39.4389 | 124.0078 | 92.2456 | 122.8277 | 83.2486
2012-10-31 04:00 | 25.5285 | 144.7516 | 112.9971 | 143.5984 | 103.9736 | 62.8807 | 0.014367 | 0.35103 | 0.005043 | 24.4333 | 1.5746 | 25.045 | 39.4363 | 15.9055 | 20.7718 | 4.335 | 39.4413 | 123.9798 | 92.2253 | 122.8266 | 83.2018
2012-10-31 04:00 | 25.524 | 144.701 | 112.9623 | 143.567 | 104.0107 | 62.8911 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4377 | 15.9053 | 20.7111 | 4.3357 | 39.4428 | 123.9899 | 92.2512 | 122.8559 | 83.2996
2012-10-31 04:01 | 25.5255 | 144.7679 | 113.0055 | 143.5493 | 104.0046 | 62.8975 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.045 | 39.4361 | 15.9056 | 20.7568 | 4.3362 | 39.4411 | 124.0111 | 92.2487 | 122.7925 | 83.2478
2012-10-31 04:01 | 25.5187 | 144.7265 | 112.9911 | 143.5656 | 104.0356 | 62.8836 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4359 | 15.9054 | 20.6978 | 4.3352 | 39.4409 | 124.0287 | 92.2933 | 122.8678 | 83.3378
2012-10-31 04:01 | 25.524 | 144.7433 | 113.0153 | 143.567 | 104.0863 | 62.8761 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0456 | 39.438 | 15.9055 | 20.7473 | 4.3347 | 39.4431 | 123.996 | 92.268 | 122.8197 | 83.339
2012-10-31 04:01 | 25.5232 | 144.7579 | 112.9842 | 143.5624 | 104.0666 | 62.8888 | 0.014376 | 0.35106 | 0.005047 | 24.42 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4389 | 15.9054 | 20.7424 | 4.3356 | 39.444 | 124.0155 | 92.2418 | 122.82 | 83.3242
2012-10-31 04:01 | 25.5262 | 144.7532 | 113.0327 | 143.5731 | 104.0507 | 62.8946 | 0.014376 | 0.35113 | 0.005048 | 24.425 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4375 | 15.9054 | 20.7776 | 4.336 | 39.4425 | 123.9756 | 92.2551 | 122.7955 | 83.2731
2012-10-31 04:01 | 25.521 | 144.7403 | 113.0351 | 143.5602 | 104.019 | 62.8888 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5747 | 25.046 | 39.4393 | 15.9055 | 20.7242 | 4.3356 | 39.4444 | 124.0161 | 92.3109 | 122.836 | 83.2948
2012-10-31 04:01 | 25.527 | 144.7501 | 113.0221 | 143.6123 | 104.0137 | 62.8865 | 0.014376 | 0.35116 | 0.005048 | 24.427 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4404 | 15.9054 | 20.7663 | 4.3354 | 39.4454 | 123.9838 | 92.2558 | 122.846 | 83.2474
2012-10-31 04:01 | 25.5217 | 144.7794 | 113.0509 | 143.557 | 104.016 | 62.8911 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4406 | 15.9054 | 20.7329 | 4.3357 | 39.4456 | 124.0465 | 92.318 | 122.8241 | 83.2831
2012-10-31 04:01 | 25.5247 | 144.7325 | 113.0501 | 143.5792 | 104.0492 | 62.8894 | 0.014345 | 0.35108 | 0.005036 | 24.4738 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4417 | 15.9055 | 20.7359 | 4.3356 | 39.4467 | 123.9966 | 92.3142 | 122.8433 | 83.3133
2012-10-31 04:01 | 25.5165 | 144.7358 | 113.004 | 143.5365 | 103.9692 | 62.8813 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4406 | 15.9055 | 20.6916 | 4.335 | 39.4456 | 124.0442 | 92.3124 | 122.8449 | 83.2776
2012-10-31 04:01 | 25.5172 | 144.7134 | 113.0161 | 143.5103 | 103.9925 | 62.8848 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4398 | 15.9054 | 20.6963 | 4.3353 | 39.4449 | 124.0171 | 92.3198 | 122.814 | 83.2962
2012-10-31 04:01 | 25.5322 | 144.7707 | 113.0235 | 143.5829 | 104.0945 | 62.89 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4405 | 15.9054 | 20.7354 | 4.3356 | 39.4456 | 124.0353 | 92.2881 | 122.8475 | 83.3591
2012-10-31 04:01 | 25.5105 | 144.7452 | 112.9791 | 143.5612 | 104.1144 | 62.8894 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4383 | 15.9055 | 20.6936 | 4.3356 | 39.4433 | 124.0516 | 92.2855 | 122.8676 | 83.4208
2012-10-31 04:01 | 25.5232 | 144.7425 | 113.0373 | 143.5508 | 104.1536 | 62.8911 | 0.014354 | 0.35111 | 0.00504 | 24.4604 | 1.5746 | 25.0458 | 39.4383 | 15.9057 | 20.7545 | 4.3357 | 39.4433 | 123.988 | 92.2828 | 122.7963 | 83.3991
2012-10-31 04:01 | 25.5247 | 144.7748 | 113.0653 | 143.5985 | 104.0794 | 62.8975 | 0.01436 | 0.35103 | 0.005041 | 24.4452 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4386 | 15.9053 | 20.7239 | 4.3362 | 39.4437 | 124.0509 | 92.3414 | 122.8746 | 83.3555
2012-10-31 04:01 | 25.5232 | 144.7925 | 113.0827 | 143.5701 | 104.0553 | 62.8929 | 0.014373 | 0.35109 | 0.005046 | 24.4271 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4376 | 15.9054 | 20.7344 | 4.3358 | 39.4426 | 124.0581 | 92.3483 | 122.8357 | 83.3209
2012-10-31 04:01 | 25.515 | 144.7458 | 113.0518 | 143.5811 | 104.0849 | 62.8923 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9054 | 20.7142 | 4.3358 | 39.4439 | 124.0316 | 92.3376 | 122.8669 | 83.3707
2012-10-31 04:01 | 25.5247 | 144.7517 | 113.0804 | 143.5677 | 104.1475 | 62.8911 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4401 | 15.9055 | 20.7399 | 4.3357 | 39.4452 | 124.0118 | 92.3405 | 122.8278 | 83.4076
2012-10-31 04:01 | 25.5232 | 144.7425 | 113.0865 | 143.5854 | 104.2254 | 62.8865 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4366 | 15.9056 | 20.7344 | 4.3354 | 39.4416 | 124.0081 | 92.3521 | 122.851 | 83.491
2012-10-31 04:01 | 25.5247 | 144.794 | 113.0425 | 143.5523 | 104.1664 | 62.8865 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4377 | 15.9054 | 20.752 | 4.3354 | 39.4428 | 124.042 | 92.2905 | 122.8003 | 83.4144
2012-10-31 04:01 | 25.5292 | 144.7754 | 113.0698 | 143.553 | 104.0537 | 62.8946 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4355 | 15.9056 | 20.7163 | 4.336 | 39.4405 | 124.0591 | 92.3535 | 122.8367 | 83.3374
2012-10-31 04:01 | 25.527 | 144.754 | 113.0903 | 143.5585 | 103.9948 | 62.8946 | 0.014351 | 0.35103 | 0.005038 | 24.4605 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4373 | 15.9055 | 20.7221 | 4.336 | 39.4423 | 124.0319 | 92.3682 | 122.8364 | 83.2727
2012-10-31 04:01 | 25.5292 | 144.7523 | 113.0167 | 143.5645 | 103.9705 | 62.89 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4354 | 15.9055 | 20.7364 | 4.3356 | 39.4404 | 124.0159 | 92.2803 | 122.8281 | 83.2341
2012-10-31 04:01 | 25.5285 | 144.8016 | 113.035 | 143.583 | 103.9396 | 62.8825 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4368 | 15.9053 | 20.7317 | 4.3351 | 39.4419 | 124.0699 | 92.3033 | 122.8513 | 83.2079
2012-10-31 04:02 | 25.5292 | 144.7677 | 113.0167 | 143.5453 | 103.91 | 62.8882 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0442 | 39.4336 | 15.9055 | 20.7163 | 4.3355 | 39.4387 | 124.0514 | 92.3004 | 122.829 | 83.1937
2012-10-31 04:02 | 25.533 | 144.7331 | 112.9978 | 143.5991 | 103.8609 | 62.8871 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4373 | 15.9055 | 20.7402 | 4.3354 | 39.4424 | 123.9929 | 92.2576 | 122.8589 | 83.1207
2012-10-31 04:02 | 25.5277 | 144.7739 | 113.0039 | 143.5707 | 103.9312 | 62.8813 | 0.014382 | 0.35115 | 0.00505 | 24.4158 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4387 | 15.9054 | 20.7228 | 4.335 | 39.4437 | 124.0511 | 92.2811 | 122.8479 | 83.2084
2012-10-31 04:02 | 25.5367 | 144.7521 | 113.0318 | 143.5451 | 103.9402 | 62.8934 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4377 | 15.9054 | 20.76 | 4.3359 | 39.4428 | 123.9921 | 92.2718 | 122.7851 | 83.1802
2012-10-31 04:02 | 25.5382 | 144.769 | 113.0144 | 143.5658 | 104.006 | 62.8923 | 0.014379 | 0.35111 | 0.005049 | 24.4179 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4387 | 15.9054 | 20.7374 | 4.3358 | 39.4437 | 124.0316 | 92.277 | 122.8284 | 83.2686
2012-10-31 04:02 | 25.5412 | 144.7797 | 112.9833 | 143.5496 | 103.9863 | 62.8767 | 0.014363 | 0.35106 | 0.005042 | 24.4421 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4413 | 15.9054 | 20.6922 | 4.3347 | 39.4463 | 124.0875 | 92.2911 | 122.8574 | 83.2941
2012-10-31 04:02 | 25.5442 | 144.7596 | 113.0166 | 143.5834 | 103.9893 | 62.8848 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5747 | 25.0462 | 39.4403 | 15.9054 | 20.7434 | 4.3353 | 39.4453 | 124.0162 | 92.2732 | 122.84 | 83.2459
2012-10-31 04:02 | 25.5449 | 144.7373 | 113.0021 | 143.538 | 104.0202 | 62.8825 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4389 | 15.9054 | 20.7481 | 4.3351 | 39.4439 | 123.9892 | 92.254 | 122.7899 | 83.2721
2012-10-31 04:02 | 25.5382 | 144.7652 | 112.9765 | 143.5889 | 104.0098 | 62.8929 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5747 | 25.0461 | 39.44 | 15.9054 | 20.7374 | 4.3358 | 39.4451 | 124.0278 | 92.2391 | 122.8515 | 83.2724
2012-10-31 04:02 | 25.5255 | 144.7794 | 113.0244 | 143.5455 | 103.9706 | 62.8813 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5747 | 25.046 | 39.4398 | 15.9053 | 20.6925 | 4.335 | 39.4448 | 124.0869 | 92.3319 | 122.853 | 83.2781
2012-10-31 04:02 | 25.533 | 144.7561 | 113.0016 | 143.5645 | 103.9403 | 62.8807 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4391 | 15.9054 | 20.7201 | 4.335 | 39.4442 | 124.036 | 92.2815 | 122.8444 | 83.2202
2012-10-31 04:02 | 25.5382 | 144.7844 | 112.9954 | 143.5851 | 103.8888 | 62.8802 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4377 | 15.9055 | 20.7615 | 4.335 | 39.4428 | 124.0229 | 92.2339 | 122.8236 | 83.1273
2012-10-31 04:02 | 25.5292 | 144.7446 | 113.0092 | 143.5761 | 103.9327 | 62.879 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4374 | 15.9053 | 20.7083 | 4.3349 | 39.4424 | 124.0363 | 92.3009 | 122.8678 | 83.2244
2012-10-31 04:02 | 25.536 | 144.7937 | 112.9516 | 143.6059 | 103.9244 | 62.879 | 0.01437 | 0.351 | 0.005044 | 24.4262 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4382 | 15.9052 | 20.7231 | 4.3349 | 39.4433 | 124.0706 | 92.2285 | 122.8828 | 83.2013
2012-10-31 04:02 | 25.5315 | 144.7777 | 112.9736 | 143.6129 | 103.8896 | 62.8877 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4386 | 15.9053 | 20.7186 | 4.3355 | 39.4436 | 124.0591 | 92.255 | 122.8943 | 83.171
2012-10-31 04:02 | 25.5247 | 144.7786 | 112.9706 | 143.5562 | 103.9206 | 62.8992 | 0.014376 | 0.35106 | 0.005047 | 24.42 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4417 | 15.9054 | 20.7319 | 4.3363 | 39.4468 | 124.0467 | 92.2387 | 122.8243 | 83.1887
2012-10-31 04:02 | 25.5217 | 144.8256 | 112.9449 | 143.5686 | 103.9857 | 62.8865 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9054 | 20.7249 | 4.3354 | 39.4439 | 124.1007 | 92.22 | 122.8437 | 83.2608
2012-10-31 04:02 | 25.524 | 144.8125 | 112.9396 | 143.5824 | 103.9653 | 62.883 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5746 | 25.0447 | 39.4359 | 15.9053 | 20.7673 | 4.3352 | 39.441 | 124.0452 | 92.1723 | 122.8151 | 83.198
2012-10-31 04:02 | 25.5202 | 144.7933 | 113.004 | 143.5786 | 103.954 | 62.8958 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5746 | 25.0444 | 39.4349 | 15.9052 | 20.7394 | 4.336 | 39.44 | 124.0539 | 92.2646 | 122.8392 | 83.2146
2012-10-31 04:02 | 25.5195 | 144.7849 | 112.9805 | 143.5894 | 103.9419 | 62.8859 | 0.014363 | 0.35102 | 0.005042 | 24.439 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4362 | 15.9053 | 20.6986 | 4.3354 | 39.4412 | 124.0863 | 92.2819 | 122.8908 | 83.2433
2012-10-31 04:02 | 25.5202 | 144.7587 | 112.9585 | 143.5901 | 103.9653 | 62.89 | 0.014345 | 0.35111 | 0.005037 | 24.4758 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4391 | 15.9053 | 20.6872 | 4.3356 | 39.4442 | 124.0715 | 92.2713 | 122.9029 | 83.2781
2012-10-31 04:02 | 25.5172 | 144.7903 | 112.9858 | 143.5756 | 103.9056 | 62.8761 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4393 | 15.9054 | 20.7164 | 4.3347 | 39.4443 | 124.0739 | 92.2694 | 122.8592 | 83.1892
2012-10-31 04:02 | 25.5075 | 144.7614 | 112.9269 | 143.5736 | 103.8467 | 62.8859 | 0.014382 | 0.35106 | 0.005049 | 24.4098 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4386 | 15.9054 | 20.6986 | 4.3354 | 39.4436 | 124.0628 | 92.2283 | 122.875 | 83.1481
2012-10-31 04:03 | 25.5165 | 144.7819 | 112.9359 | 143.5864 | 103.9049 | 62.883 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4386 | 15.9052 | 20.7518 | 4.3352 | 39.4437 | 124.0301 | 92.1841 | 122.8346 | 83.1531
2012-10-31 04:03 | 25.5187 | 144.7957 | 112.9949 | 143.5886 | 103.9789 | 62.8778 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4407 | 15.9053 | 20.7138 | 4.3348 | 39.4458 | 124.0819 | 92.2811 | 122.8748 | 83.2651
2012-10-31 04:03 | 25.509 | 144.7398 | 112.9587 | 143.5674 | 103.9049 | 62.8674 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4407 | 15.9053 | 20.7604 | 4.3341 | 39.4457 | 123.9794 | 92.1983 | 122.807 | 83.1445
2012-10-31 04:03 | 25.509 | 144.7514 | 112.9662 | 143.5674 | 103.8066 | 62.8842 | 0.014379 | 0.35112 | 0.005049 | 24.4189 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4373 | 15.9053 | 20.7041 | 4.3352 | 39.4424 | 124.0473 | 92.2621 | 122.8633 | 83.1025
2012-10-31 04:03 | 25.5083 | 144.7622 | 112.9277 | 143.5782 | 103.8551 | 62.875 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4387 | 15.9054 | 20.7275 | 4.3346 | 39.4437 | 124.0347 | 92.2002 | 122.8507 | 83.1276
2012-10-31 04:03 | 25.5083 | 144.7314 | 112.9201 | 143.5705 | 103.8929 | 62.8813 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5747 | 25.0454 | 39.438 | 15.9052 | 20.7195 | 4.335 | 39.4431 | 124.0119 | 92.2006 | 122.851 | 83.1734
2012-10-31 04:03 | 25.5143 | 144.7682 | 112.9072 | 143.5419 | 103.846 | 62.8854 | 0.01436 | 0.35103 | 0.005041 | 24.4452 | 1.5747 | 25.046 | 39.4399 | 15.9053 | 20.7456 | 4.3353 | 39.4449 | 124.0226 | 92.1616 | 122.7963 | 83.1004
2012-10-31 04:03 | 25.5068 | 144.7607 | 112.9224 | 143.5498 | 103.7855 | 62.8911 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5747 | 25.046 | 39.4399 | 15.9052 | 20.6578 | 4.3357 | 39.445 | 124.1029 | 92.2646 | 122.892 | 83.1277
2012-10-31 04:03 | 25.5075 | 144.7422 | 112.9231 | 143.5966 | 103.8051 | 62.8842 | 0.014376 | 0.35111 | 0.005047 | 24.423 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4411 | 15.9052 | 20.7187 | 4.3352 | 39.4461 | 124.0235 | 92.2044 | 122.8779 | 83.0864
2012-10-31 04:03 | 25.4985 | 144.7562 | 112.8346 | 143.5146 | 103.7508 | 62.8744 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5747 | 25.0455 | 39.4382 | 15.9053 | 20.7418 | 4.3346 | 39.4432 | 124.0144 | 92.0928 | 122.7728 | 83.009
2012-10-31 04:03 | 25.5083 | 144.7468 | 112.8822 | 143.559 | 103.8627 | 62.8813 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4397 | 15.9051 | 20.7034 | 4.335 | 39.4447 | 124.0434 | 92.1788 | 122.8556 | 83.1593
2012-10-31 04:03 | 25.5075 | 144.7652 | 112.8511 | 143.5736 | 103.877 | 62.8726 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4421 | 15.9053 | 20.7589 | 4.3344 | 39.4471 | 124.0063 | 92.0922 | 122.8147 | 83.1181
2012-10-31 04:03 | 25.5075 | 144.7614 | 112.8701 | 143.5851 | 103.911 | 62.8721 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4407 | 15.9053 | 20.7348 | 4.3344 | 39.4458 | 124.0266 | 92.1353 | 122.8503 | 83.1762
2012-10-31 04:03 | 25.509 | 144.7475 | 112.8716 | 143.5559 | 103.8898 | 62.8807 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5748 | 25.047 | 39.443 | 15.9052 | 20.7242 | 4.335 | 39.4481 | 124.0233 | 92.1474 | 122.8317 | 83.1656
2012-10-31 04:03 | 25.5165 | 144.7666 | 112.9207 | 143.5441 | 103.9124 | 62.879 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4406 | 15.9053 | 20.7598 | 4.3349 | 39.4457 | 124.0068 | 92.1609 | 122.7843 | 83.1526
2012-10-31 04:03 | 25.5015 | 144.7285 | 112.8906 | 143.5753 | 103.9201 | 62.8906 | 0.014373 | 0.35106 | 0.005046 | 24.4251 | 1.5747 | 25.0459 | 39.44 | 15.905 | 20.7489 | 4.3357 | 39.445 | 123.9796 | 92.1417 | 122.8264 | 83.1712
2012-10-31 04:03 | 25.5083 | 144.7468 | 112.905 | 143.5667 | 103.9345 | 62.8778 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4391 | 15.9052 | 20.7316 | 4.3348 | 39.4441 | 124.0152 | 92.1734 | 122.8351 | 83.2029
2012-10-31 04:03 | 25.515 | 144.7458 | 112.9117 | 143.5695 | 103.9336 | 62.8911 | 0.01437 | 0.35113 | 0.005046 | 24.4352 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4372 | 15.9053 | 20.7583 | 4.3357 | 39.4422 | 123.9875 | 92.1534 | 122.8112 | 83.1753
2012-10-31 04:03 | 25.509 | 144.7475 | 112.9208 | 143.5674 | 103.9239 | 62.8819 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4351 | 15.9053 | 20.7162 | 4.3351 | 39.4402 | 124.0313 | 92.2046 | 122.8512 | 83.2077
2012-10-31 04:03 | 25.5053 | 144.7169 | 112.955 | 143.5714 | 104.0071 | 62.8882 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5747 | 25.0453 | 39.4377 | 15.9053 | 20.7326 | 4.3355 | 39.4427 | 123.9843 | 92.2224 | 122.8388 | 83.2745
2012-10-31 04:03 | 25.5128 | 144.7436 | 112.9587 | 143.5481 | 104.026 | 62.8784 | 0.014357 | 0.35118 | 0.005042 | 24.4603 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4391 | 15.9052 | 20.7521 | 4.3348 | 39.4441 | 123.9915 | 92.2066 | 122.796 | 83.2739
2012-10-31 04:03 | 25.515 | 144.7074 | 112.9722 | 143.535 | 104.1189 | 62.875 | 0.01437 | 0.35112 | 0.005046 | 24.4342 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9054 | 20.7664 | 4.3346 | 39.4439 | 123.941 | 92.2058 | 122.7686 | 83.3525
2012-10-31 04:03 | 25.512 | 144.6967 | 112.973 | 143.5473 | 104.1348 | 62.8686 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5747 | 25.0466 | 39.4421 | 15.9051 | 20.7473 | 4.3342 | 39.4472 | 123.9494 | 92.2257 | 122.8 | 83.3875
2012-10-31 04:03 | 25.515 | 144.7266 | 112.9874 | 143.5849 | 104.0924 | 62.8784 | 0.014379 | 0.35108 | 0.005048 | 24.4159 | 1.5748 | 25.0469 | 39.443 | 15.9051 | 20.7583 | 4.3348 | 39.4481 | 123.9683 | 92.2291 | 122.8266 | 83.3341
2012-10-31 04:04 | 25.521 | 144.7249 | 113.0237 | 143.5525 | 104.0153 | 62.8796 | 0.014341 | 0.35108 | 0.005035 | 24.4806 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4392 | 15.9052 | 20.7844 | 4.3349 | 39.4443 | 123.9405 | 92.2393 | 122.7681 | 83.2309
2012-10-31 04:04 | 25.521 | 144.7441 | 112.9858 | 143.5871 | 104.0077 | 62.8686 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0465 | 39.4413 | 15.9053 | 20.7603 | 4.3342 | 39.4463 | 123.9838 | 92.2255 | 122.8268 | 83.2474
2012-10-31 04:04 | 25.5217 | 144.7487 | 113.013 | 143.5801 | 103.9366 | 62.8807 | 0.01437 | 0.35112 | 0.005046 | 24.4342 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4453 | 15.9052 | 20.757 | 4.335 | 39.4504 | 123.9917 | 92.256 | 122.8231 | 83.1796
2012-10-31 04:04 | 25.5225 | 144.7495 | 112.9987 | 143.5425 | 103.9903 | 62.875 | 0.014376 | 0.35112 | 0.005048 | 24.424 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4455 | 15.9052 | 20.7699 | 4.3346 | 39.4505 | 123.9796 | 92.2288 | 122.7726 | 83.2204
2012-10-31 04:04 | 25.5217 | 144.8064 | 113.0017 | 143.5609 | 103.9781 | 62.8894 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5748 | 25.0474 | 39.4443 | 15.9052 | 20.7409 | 4.3356 | 39.4493 | 124.0655 | 92.2608 | 122.82 | 83.2372
2012-10-31 04:04 | 25.512 | 144.6852 | 112.9844 | 143.5781 | 103.9495 | 62.8865 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4442 | 15.9052 | 20.7473 | 4.3354 | 39.4493 | 123.9379 | 92.2371 | 122.8308 | 83.2022
2012-10-31 04:04 | 25.518 | 144.7258 | 112.9639 | 143.5918 | 103.8988 | 62.8767 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4444 | 15.905 | 20.7413 | 4.3347 | 39.4494 | 123.9845 | 92.2226 | 122.8505 | 83.1575
2012-10-31 04:04 | 25.518 | 144.7873 | 112.9639 | 143.5649 | 103.8459 | 62.8813 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4457 | 15.9052 | 20.6891 | 4.335 | 39.4507 | 124.0982 | 92.2748 | 122.8758 | 83.1568
2012-10-31 04:04 | 25.5172 | 144.7365 | 112.9517 | 143.6102 | 103.8867 | 62.8825 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4459 | 15.9051 | 20.7003 | 4.3351 | 39.451 | 124.0362 | 92.2514 | 122.9099 | 83.1864
2012-10-31 04:04 | 25.5105 | 144.7721 | 112.9602 | 143.5919 | 103.9254 | 62.8709 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5748 | 25.0475 | 39.445 | 15.9052 | 20.7217 | 4.3343 | 39.45 | 124.0504 | 92.2385 | 122.8702 | 83.2037
2012-10-31 04:04 | 25.5172 | 144.7749 | 112.9176 | 143.5679 | 103.9321 | 62.8796 | 0.014348 | 0.35108 | 0.005037 | 24.4686 | 1.5748 | 25.0477 | 39.4452 | 15.9053 | 20.7123 | 4.3349 | 39.4502 | 124.0626 | 92.2053 | 122.8556 | 83.2198
2012-10-31 04:04 | 25.5247 | 144.7094 | 112.9554 | 143.61 | 103.9774 | 62.8761 | 0.01436 | 0.35112 | 0.005042 | 24.4512 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4436 | 15.9054 | 20.76 | 4.3347 | 39.4487 | 123.9494 | 92.1954 | 122.85 | 83.2174
2012-10-31 04:04 | 25.5232 | 144.7156 | 112.9577 | 143.5355 | 103.991 | 62.8773 | 0.014357 | 0.35103 | 0.00504 | 24.4503 | 1.5748 | 25.0474 | 39.444 | 15.9054 | 20.7384 | 4.3348 | 39.4491 | 123.9772 | 92.2193 | 122.7971 | 83.2526
2012-10-31 04:04 | 25.5255 | 144.7563 | 112.979 | 143.5762 | 104.016 | 62.8813 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0479 | 39.4461 | 15.9052 | 20.7488 | 4.335 | 39.4512 | 124.0075 | 92.2302 | 122.8274 | 83.2672
2012-10-31 04:04 | 25.5195 | 144.7157 | 112.9313 | 143.5894 | 103.9797 | 62.8703 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5748 | 25.0473 | 39.4439 | 15.9053 | 20.7187 | 4.3343 | 39.449 | 123.997 | 92.2126 | 122.8707 | 83.261
2012-10-31 04:04 | 25.524 | 144.7587 | 112.9585 | 143.544 | 103.9691 | 62.8738 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4456 | 15.9053 | 20.7151 | 4.3345 | 39.4507 | 124.0436 | 92.2434 | 122.8289 | 83.254
2012-10-31 04:04 | 25.5285 | 144.767 | 112.9289 | 143.5561 | 103.9812 | 62.8732 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4451 | 15.9052 | 20.7357 | 4.3345 | 39.4501 | 124.0313 | 92.1932 | 122.8204 | 83.2455
2012-10-31 04:04 | 25.5292 | 144.7331 | 112.9675 | 143.5607 | 103.9781 | 62.8692 | 0.014351 | 0.35111 | 0.005039 | 24.4655 | 1.5748 | 25.048 | 39.4465 | 15.9052 | 20.7324 | 4.3342 | 39.4515 | 124.0007 | 92.2351 | 122.8283 | 83.2457
2012-10-31 04:04 | 25.5337 | 144.7338 | 112.9644 | 143.5652 | 103.9523 | 62.8697 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5748 | 25.048 | 39.4461 | 15.9054 | 20.7128 | 4.3342 | 39.4511 | 124.021 | 92.2516 | 122.8524 | 83.2395
2012-10-31 04:04 | 25.5397 | 144.7282 | 112.978 | 143.5789 | 103.9054 | 62.8796 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5748 | 25.0478 | 39.4455 | 15.9053 | 20.7348 | 4.3349 | 39.4506 | 123.9934 | 92.2432 | 122.8441 | 83.1706
2012-10-31 04:04 | 25.5307 | 144.7808 | 112.9311 | 143.5391 | 103.8662 | 62.8773 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5748 | 25.0482 | 39.4468 | 15.9053 | 20.7178 | 4.3348 | 39.4518 | 124.063 | 92.2133 | 122.8213 | 83.1484
2012-10-31 04:04 | 25.5389 | 144.7313 | 112.9696 | 143.5781 | 103.9273 | 62.8767 | 0.014367 | 0.35106 | 0.005044 | 24.4353 | 1.5748 | 25.0476 | 39.4448 | 15.9054 | 20.7059 | 4.3347 | 39.4498 | 124.0254 | 92.2637 | 122.8722 | 83.2214
2012-10-31 04:04 | 25.5292 | 144.7216 | 112.9637 | 143.5107 | 103.9138 | 62.8657 | 0.014357 | 0.35115 | 0.005041 | 24.4583 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4423 | 15.9053 | 20.7243 | 4.334 | 39.4473 | 123.9973 | 92.2394 | 122.7864 | 83.1895
2012-10-31 04:04 | 25.5442 | 144.725 | 112.9106 | 143.5449 | 103.9175 | 62.879 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0463 | 39.4409 | 15.9053 | 20.7594 | 4.3349 | 39.4459 | 123.9656 | 92.1512 | 122.7855 | 83.1581
2012-10-31 04:04 | 25.5375 | 144.7183 | 112.9531 | 143.569 | 103.9486 | 62.8634 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4393 | 15.9053 | 20.7126 | 4.3338 | 39.4444 | 124.0057 | 92.2405 | 122.8564 | 83.236
2012-10-31 04:05 | 25.5397 | 144.7475 | 112.9477 | 143.5789 | 103.9319 | 62.8715 | 0.014348 | 0.35106 | 0.005037 | 24.4677 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4393 | 15.9053 | 20.767 | 4.3344 | 39.4443 | 123.9805 | 92.1807 | 122.8119 | 83.1649
2012-10-31 04:05 | 25.5434 | 144.6935 | 112.9628 | 143.5441 | 103.928 | 62.875 | 0.014367 | 0.35105 | 0.005043 | 24.4343 | 1.5747 | 25.046 | 39.4394 | 15.9055 | 20.7385 | 4.3346 | 39.4444 | 123.955 | 92.2243 | 122.8056 | 83.1895
2012-10-31 04:05 | 25.5464 | 144.7272 | 112.9393 | 143.5587 | 103.9348 | 62.8674 | 0.014373 | 0.35112 | 0.005047 | 24.4291 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4389 | 15.9055 | 20.7576 | 4.3341 | 39.444 | 123.9696 | 92.1817 | 122.8011 | 83.1772
2012-10-31 04:05 | 25.5427 | 144.7505 | 112.9583 | 143.555 | 103.916 | 62.8744 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4372 | 15.9053 | 20.7539 | 4.3346 | 39.4423 | 123.9966 | 92.2044 | 122.8011 | 83.1621
2012-10-31 04:05 | 25.5494 | 144.7302 | 112.9423 | 143.5309 | 103.9643 | 62.8605 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4372 | 15.9056 | 20.7486 | 4.3336 | 39.4422 | 123.9816 | 92.1937 | 122.7823 | 83.2157
2012-10-31 04:05 | 25.5562 | 144.7486 | 112.9453 | 143.5262 | 104.0051 | 62.8697 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5746 | 25.045 | 39.4366 | 15.9053 | 20.7232 | 4.3342 | 39.4416 | 124.0254 | 92.2221 | 122.803 | 83.2819
2012-10-31 04:05 | 25.5479 | 144.7595 | 112.9446 | 143.5794 | 103.9476 | 62.8599 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4392 | 15.9053 | 20.6868 | 4.3336 | 39.4443 | 124.0727 | 92.2578 | 122.8926 | 83.2608
2012-10-31 04:05 | 25.5539 | 144.6924 | 112.9354 | 143.547 | 103.9347 | 62.8709 | 0.014379 | 0.35105 | 0.005048 | 24.4139 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4376 | 15.9056 | 20.749 | 4.3343 | 39.4426 | 123.9434 | 92.1864 | 122.798 | 83.1857
2012-10-31 04:05 | 25.5636 | 144.756 | 112.9375 | 143.5874 | 103.9898 | 62.8669 | 0.01436 | 0.35105 | 0.005041 | 24.4462 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4371 | 15.9055 | 20.7226 | 4.334 | 39.4421 | 124.0334 | 92.2149 | 122.8648 | 83.2672
2012-10-31 04:05 | 25.5606 | 144.7299 | 112.9307 | 143.5229 | 104.0473 | 62.8697 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0446 | 39.435 | 15.9054 | 20.6714 | 4.3342 | 39.44 | 124.0585 | 92.2593 | 122.8515 | 83.3759
2012-10-31 04:05 | 25.5584 | 144.7162 | 112.9475 | 143.5361 | 104.0186 | 62.8605 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4373 | 15.9054 | 20.6572 | 4.3336 | 39.4423 | 124.059 | 92.2903 | 122.8789 | 83.3614
2012-10-31 04:05 | 25.5651 | 144.7306 | 112.958 | 143.5197 | 103.98 | 62.8657 | 0.014338 | 0.35106 | 0.005034 | 24.4847 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4359 | 15.9054 | 20.6839 | 4.334 | 39.4409 | 124.0467 | 92.2741 | 122.8358 | 83.2961
2012-10-31 04:05 | 25.5614 | 144.7307 | 112.9656 | 143.5545 | 103.9763 | 62.8709 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4391 | 15.9054 | 20.6963 | 4.3343 | 39.4441 | 124.0344 | 92.2693 | 122.8582 | 83.28
2012-10-31 04:05 | 25.5756 | 144.7218 | 112.9382 | 143.5648 | 103.9791 | 62.8651 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.5747 | 25.046 | 39.4392 | 15.9056 | 20.6944 | 4.3339 | 39.4442 | 124.0274 | 92.2438 | 122.8704 | 83.2847
2012-10-31 04:05 | 25.5659 | 144.7044 | 112.9398 | 143.5705 | 104.0866 | 62.8599 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4389 | 15.9054 | 20.6888 | 4.3336 | 39.4439 | 124.0156 | 92.251 | 122.8817 | 83.3978
2012-10-31 04:05 | 25.5726 | 144.7573 | 112.9238 | 143.5503 | 104.1236 | 62.857 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0458 | 39.439 | 15.9054 | 20.6673 | 4.3334 | 39.444 | 124.09 | 92.2565 | 122.883 | 83.4563
2012-10-31 04:05 | 25.5726 | 144.7611 | 112.9844 | 143.5349 | 104.0442 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35106 | 0.005041 | 24.4472 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4389 | 15.9055 | 20.7075 | 4.3342 | 39.4439 | 124.0536 | 92.2769 | 122.8274 | 83.3367
2012-10-31 04:05 | 25.5771 | 144.7733 | 112.9927 | 143.5471 | 104.0373 | 62.8686 | 0.014367 | 0.35113 | 0.005045 | 24.4403 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4383 | 15.9056 | 20.6638 | 4.3342 | 39.4433 | 124.1095 | 92.3289 | 122.8833 | 83.3735
2012-10-31 04:05 | 25.5741 | 144.7511 | 112.9973 | 143.5595 | 104.0192 | 62.8669 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4366 | 15.9055 | 20.6488 | 4.334 | 39.4416 | 124.1023 | 92.3485 | 122.9107 | 83.3704
2012-10-31 04:05 | 25.5823 | 144.7785 | 113.0017 | 143.5408 | 104.0539 | 62.8547 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4372 | 15.9054 | 20.7132 | 4.3332 | 39.4423 | 124.0653 | 92.2885 | 122.8276 | 83.3407
2012-10-31 04:05 | 25.5838 | 144.7223 | 113.007 | 143.5538 | 104.0402 | 62.8559 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4376 | 15.9055 | 20.7026 | 4.3333 | 39.4426 | 124.0197 | 92.3044 | 122.8512 | 83.3376
2012-10-31 04:05 | 25.5779 | 144.7549 | 112.9897 | 143.5402 | 104.0268 | 62.868 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5747 | 25.0456 | 39.4384 | 15.9054 | 20.6807 | 4.3341 | 39.4434 | 124.0742 | 92.309 | 122.8595 | 83.3461
2012-10-31 04:05 | 25.5741 | 144.7588 | 112.9821 | 143.5364 | 104.0192 | 62.8773 | 0.014357 | 0.35118 | 0.005042 | 24.4603 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4368 | 15.9054 | 20.713 | 4.3348 | 39.4418 | 124.0458 | 92.2691 | 122.8234 | 83.3062
2012-10-31 04:05 | 25.5809 | 144.7233 | 113.0154 | 143.5355 | 103.9958 | 62.8732 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4395 | 15.9052 | 20.6837 | 4.3345 | 39.4445 | 124.0396 | 92.3317 | 122.8518 | 83.3121
2012-10-31 04:05 | 25.5801 | 144.7648 | 112.9805 | 143.5732 | 103.9307 | 62.8547 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4391 | 15.9054 | 20.6949 | 4.3332 | 39.4441 | 124.0699 | 92.2856 | 122.8783 | 83.2358
2012-10-31 04:05 | 25.5771 | 144.7503 | 112.9813 | 143.5663 | 104.0184 | 62.8588 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4387 | 15.9054 | 20.7 | 4.3335 | 39.4437 | 124.0503 | 92.2813 | 122.8663 | 83.3184
2012-10-31 04:05 | 25.5868 | 144.76 | 112.9721 | 143.5722 | 103.9865 | 62.868 | 0.014348 | 0.35108 | 0.005037 | 24.4686 | 1.5747 | 25.0461 | 39.44 | 15.9054 | 20.7056 | 4.3341 | 39.445 | 124.0544 | 92.2665 | 122.8666 | 83.2809
2012-10-31 04:06 | 25.5741 | 144.7742 | 112.9518 | 143.5556 | 103.9436 | 62.8686 | 0.014348 | 0.35106 | 0.005037 | 24.4677 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4387 | 15.9054 | 20.697 | 4.3342 | 39.4437 | 124.0772 | 92.2548 | 122.8586 | 83.2466
2012-10-31 04:06 | 25.5734 | 144.7542 | 113.0155 | 143.5088 | 103.8673 | 62.864 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4388 | 15.9055 | 20.6561 | 4.3338 | 39.4438 | 124.0981 | 92.3594 | 122.8527 | 83.2112
2012-10-31 04:06 | 25.5719 | 144.7604 | 112.9534 | 143.5419 | 103.8847 | 62.868 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4366 | 15.9055 | 20.6546 | 4.3341 | 39.4417 | 124.1058 | 92.2988 | 122.8873 | 83.2301
2012-10-31 04:06 | 25.5704 | 144.7743 | 112.9216 | 143.5519 | 103.921 | 62.8796 | 0.014351 | 0.35115 | 0.005039 | 24.4685 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4384 | 15.9054 | 20.6571 | 4.3349 | 39.4435 | 124.1172 | 92.2645 | 122.8948 | 83.2639
2012-10-31 04:06 | 25.5711 | 144.7596 | 112.9223 | 143.5872 | 103.9179 | 62.8599 | 0.014357 | 0.35108 | 0.00504 | 24.4533 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4396 | 15.9055 | 20.698 | 4.3336 | 39.4447 | 124.0616 | 92.2243 | 122.8892 | 83.2199
2012-10-31 04:06 | 25.5771 | 144.7849 | 112.9056 | 143.5279 | 103.905 | 62.8755 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4347 | 15.9056 | 20.6959 | 4.3346 | 39.4398 | 124.089 | 92.2097 | 122.832 | 83.2091
2012-10-31 04:06 | 25.5734 | 144.7812 | 112.9625 | 143.5396 | 103.958 | 62.8778 | 0.014351 | 0.35103 | 0.005038 | 24.4605 | 1.5745 | 25.0435 | 39.4311 | 15.9057 | 20.6722 | 4.3348 | 39.4361 | 124.109 | 92.2903 | 122.8674 | 83.2858
2012-10-31 04:06 | 25.5794 | 144.8218 | 112.942 | 143.5801 | 104.0207 | 62.8732 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5745 | 25.0441 | 39.4331 | 15.9056 | 20.6862 | 4.3345 | 39.4382 | 124.1356 | 92.2558 | 122.8939 | 83.3345
2012-10-31 04:06 | 25.5786 | 144.7902 | 112.9715 | 143.5717 | 104.0426 | 62.8651 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0447 | 39.4346 | 15.9057 | 20.6814 | 4.3339 | 39.4396 | 124.1088 | 92.2901 | 122.8903 | 83.3612
2012-10-31 04:06 | 25.5756 | 144.7526 | 112.976 | 143.5379 | 104.032 | 62.8709 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4374 | 15.9057 | 20.6744 | 4.3343 | 39.4425 | 124.0782 | 92.3016 | 122.8635 | 83.3576
2012-10-31 04:06 | 25.5809 | 144.7541 | 112.9851 | 143.574 | 104.0487 | 62.8761 | 0.014351 | 0.35111 | 0.005039 | 24.4655 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4365 | 15.9057 | 20.6877 | 4.3347 | 39.4416 | 124.0664 | 92.2974 | 122.8863 | 83.361
2012-10-31 04:06 | 25.5756 | 144.7795 | 112.9798 | 143.5648 | 104.0509 | 62.8721 | 0.01436 | 0.35113 | 0.005042 | 24.4522 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4367 | 15.9056 | 20.7065 | 4.3344 | 39.4418 | 124.073 | 92.2733 | 122.8583 | 83.3444
2012-10-31 04:06 | 25.5794 | 144.7948 | 113.0026 | 143.5917 | 103.9791 | 62.8703 | 0.014357 | 0.35115 | 0.005041 | 24.4583 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4404 | 15.9055 | 20.6902 | 4.3343 | 39.4455 | 124.1046 | 92.3124 | 122.9015 | 83.2889
2012-10-31 04:06 | 25.5756 | 144.7257 | 112.942 | 143.5648 | 104.0056 | 62.8778 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0456 | 39.438 | 15.9055 | 20.6623 | 4.3348 | 39.443 | 124.0634 | 92.2797 | 122.9025 | 83.3433
2012-10-31 04:06 | 25.5779 | 144.7511 | 112.9632 | 143.5594 | 104.0268 | 62.8657 | 0.014373 | 0.35119 | 0.005048 | 24.4341 | 1.5746 | 25.045 | 39.4361 | 15.9055 | 20.6646 | 4.334 | 39.4411 | 124.0865 | 92.2986 | 122.8948 | 83.3622
2012-10-31 04:06 | 25.5883 | 144.7499 | 112.9963 | 143.5852 | 104.0221 | 62.8651 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4365 | 15.9057 | 20.6589 | 4.3339 | 39.4415 | 124.091 | 92.3374 | 122.9263 | 83.3632
2012-10-31 04:06 | 25.5883 | 144.8307 | 112.9963 | 143.5276 | 104.0636 | 62.8709 | 0.014348 | 0.35109 | 0.005037 | 24.4696 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4364 | 15.9056 | 20.6951 | 4.3343 | 39.4415 | 124.1356 | 92.3012 | 122.8325 | 83.3685
2012-10-31 04:06 | 25.5891 | 144.7776 | 113.0123 | 143.563 | 104.0758 | 62.8767 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4354 | 15.9055 | 20.6477 | 4.3347 | 39.4404 | 124.1299 | 92.3646 | 122.9153 | 83.4281
2012-10-31 04:06 | 25.5861 | 144.7285 | 113.0168 | 143.583 | 104.1371 | 62.8634 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4338 | 15.9056 | 20.6407 | 4.3338 | 39.4388 | 124.0878 | 92.3761 | 122.9423 | 83.4964
2012-10-31 04:06 | 25.5921 | 144.7653 | 113.0266 | 143.5122 | 104.1847 | 62.8854 | 0.014354 | 0.35118 | 0.005041 | 24.4654 | 1.5746 | 25.0444 | 39.4346 | 15.9054 | 20.6788 | 4.3353 | 39.4397 | 124.0865 | 92.3478 | 122.8334 | 83.5059
2012-10-31 04:06 | 25.5913 | 144.776 | 113.0296 | 143.5536 | 104.0553 | 62.8582 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4348 | 15.9054 | 20.6619 | 4.3334 | 39.4399 | 124.1141 | 92.3677 | 122.8917 | 83.3934
2012-10-31 04:06 | 25.5913 | 144.7529 | 112.9614 | 143.592 | 104.0704 | 62.8651 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4371 | 15.9054 | 20.682 | 4.3339 | 39.4422 | 124.0709 | 92.2794 | 122.91 | 83.3884
2012-10-31 04:06 | 25.5981 | 144.7636 | 112.9758 | 143.5873 | 104.0016 | 62.8848 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4367 | 15.9054 | 20.6808 | 4.3353 | 39.4418 | 124.0828 | 92.295 | 122.9065 | 83.3208
2012-10-31 04:06 | 25.5966 | 144.7198 | 112.9933 | 143.5512 | 104.0304 | 62.8726 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4376 | 15.9055 | 20.6391 | 4.3344 | 39.4426 | 124.0807 | 92.3542 | 122.9121 | 83.3913
2012-10-31 04:06 | 25.5921 | 144.746 | 112.9963 | 143.5544 | 103.9994 | 62.8663 | 0.014351 | 0.35111 | 0.005039 | 24.4655 | 1.5746 | 25.045 | 39.436 | 15.9055 | 20.6467 | 4.334 | 39.441 | 124.0993 | 92.3496 | 122.9077 | 83.3527
2012-10-31 04:07 | 25.6093 | 144.7171 | 112.9946 | 143.5524 | 103.9939 | 62.8744 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4372 | 15.9056 | 20.6277 | 4.3346 | 39.4423 | 124.0894 | 92.3669 | 122.9247 | 83.3662
2012-10-31 04:07 | 25.6063 | 144.7448 | 113.0067 | 143.5379 | 103.9569 | 62.8709 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4348 | 15.9056 | 20.7091 | 4.3343 | 39.4398 | 124.0357 | 92.2976 | 122.8288 | 83.2478
2012-10-31 04:07 | 25.607 | 144.7763 | 112.9696 | 143.5194 | 103.9462 | 62.8703 | 0.014345 | 0.35106 | 0.005036 | 24.4728 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4345 | 15.9055 | 20.6455 | 4.3343 | 39.4396 | 124.1308 | 92.3241 | 122.8739 | 83.3007
2012-10-31 04:07 | 25.6063 | 144.7487 | 113.0067 | 143.5494 | 103.9644 | 62.8767 | 0.014354 | 0.35106 | 0.005039 | 24.4574 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4339 | 15.9055 | 20.685 | 4.3347 | 39.439 | 124.0637 | 92.3217 | 122.8644 | 83.2794
2012-10-31 04:07 | 25.6138 | 144.7254 | 112.965 | 143.53 | 103.9682 | 62.875 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5745 | 25.0438 | 39.4323 | 15.9055 | 20.7045 | 4.3346 | 39.4373 | 124.0209 | 92.2605 | 122.8255 | 83.2637
2012-10-31 04:07 | 25.6078 | 144.7502 | 112.959 | 143.5509 | 104.0151 | 62.8773 | 0.014345 | 0.35105 | 0.005036 | 24.4717 | 1.5744 | 25.0419 | 39.4264 | 15.9055 | 20.7186 | 4.3348 | 39.4314 | 124.0316 | 92.2404 | 122.8323 | 83.2965
2012-10-31 04:07 | 25.6055 | 144.7402 | 113.0135 | 143.5179 | 104.0241 | 62.8802 | 0.014357 | 0.35116 | 0.005042 | 24.4594 | 1.5744 | 25.0412 | 39.4238 | 15.9057 | 20.6681 | 4.335 | 39.4289 | 124.0721 | 92.3454 | 122.8498 | 83.356
2012-10-31 04:07 | 25.6153 | 144.7077 | 113.0157 | 143.5776 | 104.0453 | 62.8692 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5744 | 25.0423 | 39.4275 | 15.9056 | 20.6699 | 4.3342 | 39.4325 | 124.0378 | 92.3458 | 122.9077 | 83.3754
2012-10-31 04:07 | 25.61 | 144.7485 | 113.0029 | 143.5877 | 104.04 | 62.868 | 0.014379 | 0.35106 | 0.005048 | 24.4149 | 1.5745 | 25.0438 | 39.4324 | 15.9054 | 20.7288 | 4.3341 | 39.4375 | 124.0197 | 92.2741 | 122.8589 | 83.3112
2012-10-31 04:07 | 25.6123 | 144.7239 | 113.009 | 143.5477 | 104.1481 | 62.8726 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4345 | 15.9055 | 20.6709 | 4.3344 | 39.4396 | 124.053 | 92.3381 | 122.8768 | 83.4772
2012-10-31 04:07 | 25.616 | 144.7469 | 113.0581 | 143.5668 | 104.1518 | 62.8617 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5745 | 25.0441 | 39.4331 | 15.9056 | 20.7268 | 4.3337 | 39.4381 | 124.0201 | 92.3313 | 122.84 | 83.425
2012-10-31 04:07 | 25.6138 | 144.7216 | 113.0483 | 143.58 | 104.1118 | 62.8721 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0443 | 39.434 | 15.9055 | 20.6804 | 4.3344 | 39.439 | 124.0412 | 92.3679 | 122.8996 | 83.4314
2012-10-31 04:07 | 25.6153 | 144.7346 | 113.065 | 143.5584 | 104.0906 | 62.8674 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5745 | 25.0433 | 39.4307 | 15.9055 | 20.702 | 4.3341 | 39.4358 | 124.0326 | 92.363 | 122.8564 | 83.3886
2012-10-31 04:07 | 25.6205 | 144.7629 | 113.0853 | 143.5444 | 103.9786 | 62.853 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4342 | 15.9054 | 20.6911 | 4.3331 | 39.4393 | 124.0718 | 92.3942 | 122.8533 | 83.2875
2012-10-31 04:07 | 25.6213 | 144.706 | 113.0596 | 143.5683 | 104.0399 | 62.8726 | 0.01437 | 0.351 | 0.005044 | 24.4262 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4345 | 15.9056 | 20.6919 | 4.3344 | 39.4396 | 124.0141 | 92.3677 | 122.8764 | 83.348
2012-10-31 04:07 | 25.6168 | 144.7669 | 113.0513 | 143.6022 | 104.0468 | 62.8715 | 0.014373 | 0.35103 | 0.005045 | 24.4231 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4341 | 15.9055 | 20.6874 | 4.3344 | 39.4391 | 124.0795 | 92.3639 | 122.9148 | 83.3594
2012-10-31 04:07 | 25.6138 | 144.7139 | 113.0673 | 143.5608 | 104.0513 | 62.8674 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4341 | 15.9055 | 20.7005 | 4.3341 | 39.4392 | 124.0134 | 92.3668 | 122.8603 | 83.3508
2012-10-31 04:07 | 25.6205 | 144.736 | 113.074 | 143.579 | 104.0051 | 62.8755 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0442 | 39.4336 | 15.9056 | 20.7273 | 4.3346 | 39.4386 | 124.0087 | 92.3467 | 122.8517 | 83.2778
2012-10-31 04:07 | 25.6242 | 144.7128 | 113.0209 | 143.575 | 104.0164 | 62.8784 | 0.014363 | 0.35113 | 0.005043 | 24.4471 | 1.5745 | 25.0438 | 39.4326 | 15.9055 | 20.6948 | 4.3348 | 39.4376 | 124.018 | 92.3261 | 122.8802 | 83.3216
2012-10-31 04:07 | 25.6205 | 144.7398 | 113.055 | 143.5329 | 103.9824 | 62.8709 | 0.014379 | 0.35111 | 0.005049 | 24.4179 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4389 | 15.9055 | 20.7072 | 4.3343 | 39.444 | 124.0326 | 92.3478 | 122.8257 | 83.2752
2012-10-31 04:07 | 25.619 | 144.8037 | 113.0725 | 143.5775 | 104.0149 | 62.8674 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4357 | 15.9056 | 20.7218 | 4.3341 | 39.4408 | 124.0819 | 92.3507 | 122.8557 | 83.2931
2012-10-31 04:07 | 25.6235 | 144.7659 | 113.0277 | 143.5781 | 104.0573 | 62.8669 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.044 | 39.4331 | 15.9054 | 20.7062 | 4.334 | 39.4382 | 124.0597 | 92.3215 | 122.8719 | 83.3511
2012-10-31 04:07 | 25.619 | 144.7268 | 113.0422 | 143.6044 | 104.083 | 62.8674 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5745 | 25.0435 | 39.4312 | 15.9056 | 20.7057 | 4.3341 | 39.4362 | 124.0211 | 92.3365 | 122.8987 | 83.3773
2012-10-31 04:07 | 25.616 | 144.743 | 113.0316 | 143.563 | 104.0687 | 62.8703 | 0.014367 | 0.35113 | 0.005045 | 24.4403 | 1.5745 | 25.0435 | 39.4317 | 15.9054 | 20.6987 | 4.3343 | 39.4367 | 124.0443 | 92.3329 | 122.8643 | 83.37
2012-10-31 04:08 | 25.631 | 144.7772 | 113.0617 | 143.5933 | 104.1215 | 62.8559 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.045 | 39.4358 | 15.9056 | 20.7418 | 4.3333 | 39.4408 | 124.0354 | 92.3199 | 122.8515 | 83.3797
2012-10-31 04:08 | 25.6123 | 144.7201 | 113.0695 | 143.5593 | 104.0687 | 62.8715 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.0442 | 39.4338 | 15.9055 | 20.7151 | 4.3344 | 39.4389 | 124.005 | 92.3544 | 122.8442 | 83.3536
2012-10-31 04:08 | 25.619 | 144.7691 | 113.0649 | 143.5621 | 104.0717 | 62.8703 | 0.014357 | 0.35109 | 0.005041 | 24.4543 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4347 | 15.9055 | 20.7459 | 4.3343 | 39.4397 | 124.0232 | 92.319 | 122.8162 | 83.3258
2012-10-31 04:08 | 25.6025 | 144.7564 | 113.0446 | 143.5687 | 104.0816 | 62.864 | 0.014354 | 0.35103 | 0.005039 | 24.4554 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4355 | 15.9055 | 20.6972 | 4.3338 | 39.4406 | 124.0592 | 92.3474 | 122.8715 | 83.3844
2012-10-31 04:08 | 25.607 | 144.7379 | 113.0832 | 143.5962 | 104.0899 | 62.8593 | 0.014363 | 0.35103 | 0.005042 | 24.4401 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4356 | 15.9054 | 20.7017 | 4.3335 | 39.4407 | 124.0362 | 92.3815 | 122.8945 | 83.3882
2012-10-31 04:08 | 25.6078 | 144.7694 | 113.1067 | 143.5932 | 104.0756 | 62.8663 | 0.014357 | 0.35119 | 0.005042 | 24.4614 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4369 | 15.9055 | 20.6825 | 4.334 | 39.442 | 124.0869 | 92.4242 | 122.9107 | 83.3931
2012-10-31 04:08 | 25.5973 | 144.7435 | 113.0697 | 143.6096 | 104.0991 | 62.8645 | 0.014348 | 0.35111 | 0.005038 | 24.4707 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4386 | 15.9055 | 20.6599 | 4.3339 | 39.4437 | 124.0836 | 92.4098 | 122.9497 | 83.4392
2012-10-31 04:08 | 25.5996 | 144.7804 | 113.0606 | 143.5773 | 104.1354 | 62.857 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4371 | 15.9054 | 20.6943 | 4.3334 | 39.4422 | 124.0861 | 92.3663 | 122.883 | 83.4411
2012-10-31 04:08 | 25.6003 | 144.7735 | 113.0803 | 143.5934 | 104.1059 | 62.8686 | 0.014373 | 0.35112 | 0.005047 | 24.4291 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4358 | 15.9055 | 20.691 | 4.3342 | 39.4408 | 124.0825 | 92.3893 | 122.9024 | 83.4149
2012-10-31 04:08 | 25.6011 | 144.7973 | 113.0811 | 143.5788 | 104.1445 | 62.8674 | 0.014367 | 0.35115 | 0.005045 | 24.4413 | 1.5746 | 25.045 | 39.4364 | 15.9054 | 20.6557 | 4.3341 | 39.4414 | 124.1416 | 92.4254 | 122.9231 | 83.4888
2012-10-31 04:08 | 25.5996 | 144.8035 | 113.0606 | 143.5773 | 104.1279 | 62.8802 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4394 | 15.9054 | 20.6984 | 4.335 | 39.4444 | 124.1051 | 92.3622 | 122.8789 | 83.4295
2012-10-31 04:08 | 25.5943 | 144.7675 | 113.0705 | 143.6066 | 104.1037 | 62.8669 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9055 | 20.6931 | 4.334 | 39.4439 | 124.0744 | 92.3774 | 122.9135 | 83.4106
2012-10-31 04:08 | 25.5943 | 144.7636 | 113.0629 | 143.595 | 104.0243 | 62.864 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4378 | 15.9054 | 20.681 | 4.3338 | 39.4429 | 124.0826 | 92.3819 | 122.914 | 83.3433
2012-10-31 04:08 | 25.5921 | 144.7845 | 113.0569 | 143.6197 | 103.9313 | 62.8599 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4359 | 15.9054 | 20.6909 | 4.3336 | 39.4409 | 124.0936 | 92.366 | 122.9288 | 83.2404
2012-10-31 04:08 | 25.5928 | 144.7544 | 113.0084 | 143.5551 | 103.932 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.045 | 39.4362 | 15.9055 | 20.6996 | 4.3342 | 39.4412 | 124.0548 | 92.3088 | 122.8555 | 83.2324
2012-10-31 04:08 | 25.5921 | 144.8075 | 113.0266 | 143.5852 | 103.9351 | 62.864 | 0.01437 | 0.35109 | 0.005045 | 24.4322 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4392 | 15.9054 | 20.6868 | 4.3338 | 39.4442 | 124.1207 | 92.3398 | 122.8984 | 83.2483
2012-10-31 04:08 | 25.5951 | 144.8067 | 112.9993 | 143.5958 | 103.9721 | 62.8663 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5747 | 25.0464 | 39.4405 | 15.9055 | 20.6617 | 4.334 | 39.4455 | 124.145 | 92.3376 | 122.9341 | 83.3104
2012-10-31 04:08 | 25.5883 | 144.7922 | 113.0001 | 143.5814 | 103.9578 | 62.8588 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4376 | 15.9054 | 20.667 | 4.3335 | 39.4427 | 124.1252 | 92.3331 | 122.9144 | 83.2908
2012-10-31 04:08 | 25.5868 | 144.7984 | 113.0478 | 143.5414 | 103.9714 | 62.868 | 0.014376 | 0.35109 | 0.005047 | 24.422 | 1.5747 | 25.0461 | 39.4396 | 15.9055 | 20.6976 | 4.3341 | 39.4447 | 124.1008 | 92.3502 | 122.8438 | 83.2738
2012-10-31 04:08 | 25.5883 | 144.7653 | 112.9963 | 143.5852 | 103.9313 | 62.8582 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4364 | 15.9055 | 20.7272 | 4.3334 | 39.4415 | 124.0381 | 92.2691 | 122.858 | 83.2041
2012-10-31 04:08 | 25.5898 | 144.7245 | 113.0092 | 143.5752 | 103.9253 | 62.8692 | 0.014367 | 0.351 | 0.005043 | 24.4313 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4368 | 15.9056 | 20.7006 | 4.3342 | 39.4418 | 124.0239 | 92.3086 | 122.8746 | 83.2247
2012-10-31 04:08 | 25.5883 | 144.7691 | 112.9963 | 143.6083 | 103.9767 | 62.8692 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4373 | 15.9055 | 20.7353 | 4.3342 | 39.4423 | 124.0338 | 92.261 | 122.873 | 83.2414
2012-10-31 04:08 | 25.5943 | 144.7675 | 113.0023 | 143.5643 | 104.0318 | 62.8605 | 0.014354 | 0.35105 | 0.005039 | 24.4564 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9055 | 20.7814 | 4.3336 | 39.4439 | 123.9861 | 92.2209 | 122.7829 | 83.2504
2012-10-31 04:09 | 25.5809 | 144.7656 | 112.9927 | 143.5548 | 104.0109 | 62.864 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4379 | 15.9053 | 20.7158 | 4.3338 | 39.443 | 124.0498 | 92.2769 | 122.839 | 83.2951
2012-10-31 04:09 | 25.5779 | 144.7818 | 113.0086 | 143.5863 | 103.9852 | 62.8559 | 0.014354 | 0.35113 | 0.00504 | 24.4624 | 1.5747 | 25.0454 | 39.438 | 15.9053 | 20.761 | 4.3333 | 39.443 | 124.0208 | 92.2476 | 122.8253 | 83.2242
2012-10-31 04:09 | 25.5823 | 144.7747 | 112.9979 | 143.5984 | 104.035 | 62.8628 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4378 | 15.9054 | 20.7252 | 4.3338 | 39.4429 | 124.0495 | 92.2727 | 122.8732 | 83.3098
2012-10-31 04:09 | 25.5838 | 144.7531 | 112.988 | 143.5769 | 104.0289 | 62.853 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.5747 | 25.0455 | 39.438 | 15.9054 | 20.7107 | 4.3331 | 39.443 | 124.0424 | 92.2773 | 122.8662 | 83.3182
2012-10-31 04:09 | 25.5838 | 144.7608 | 113.0032 | 143.5769 | 104.1423 | 62.8663 | 0.01436 | 0.35113 | 0.005042 | 24.4522 | 1.5746 | 25.0453 | 39.4373 | 15.9054 | 20.6986 | 4.334 | 39.4424 | 124.0622 | 92.3046 | 122.8783 | 83.4437
2012-10-31 04:09 | 25.5794 | 144.7872 | 113.0139 | 143.5763 | 104.0585 | 62.8605 | 0.01437 | 0.35102 | 0.005044 | 24.4271 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4358 | 15.9054 | 20.7344 | 4.3336 | 39.4409 | 124.0528 | 92.2795 | 122.8419 | 83.3241
2012-10-31 04:09 | 25.5809 | 144.7617 | 113.0192 | 143.5202 | 104.06 | 62.8715 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4378 | 15.9055 | 20.6957 | 4.3344 | 39.4429 | 124.066 | 92.3235 | 122.8245 | 83.3643
2012-10-31 04:09 | 25.5794 | 144.7833 | 113.0253 | 143.5609 | 104.0207 | 62.8663 | 0.014357 | 0.35105 | 0.00504 | 24.4513 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4366 | 15.9056 | 20.6862 | 4.334 | 39.4416 | 124.0971 | 92.3391 | 122.8747 | 83.3345
2012-10-31 04:09 | 25.5786 | 144.7787 | 113.0245 | 143.5755 | 104.0502 | 62.8628 | 0.014354 | 0.35105 | 0.005039 | 24.4564 | 1.5746 | 25.045 | 39.436 | 15.9056 | 20.6814 | 4.3338 | 39.4411 | 124.0973 | 92.3431 | 122.8941 | 83.3688
2012-10-31 04:09 | 25.5846 | 144.7385 | 112.9926 | 143.5815 | 104.0373 | 62.8513 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0456 | 39.4379 | 15.9056 | 20.7115 | 4.333 | 39.443 | 124.027 | 92.2811 | 122.87 | 83.3258
2012-10-31 04:09 | 25.5838 | 144.7685 | 113.0108 | 143.5769 | 104.0818 | 62.8738 | 0.014351 | 0.35112 | 0.005039 | 24.4665 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4384 | 15.9055 | 20.6585 | 4.3345 | 39.4434 | 124.11 | 92.3523 | 122.9184 | 83.4233
2012-10-31 04:09 | 25.5846 | 144.7847 | 113.0116 | 143.593 | 104.1167 | 62.8674 | 0.01437 | 0.35105 | 0.005045 | 24.4292 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4368 | 15.9055 | 20.6793 | 4.3341 | 39.4419 | 124.1054 | 92.3323 | 122.9137 | 83.4374
2012-10-31 04:09 | 25.5816 | 144.7894 | 113.054 | 143.5593 | 104.0721 | 62.8663 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5747 | 25.0457 | 39.4385 | 15.9055 | 20.6522 | 4.334 | 39.4435 | 124.1372 | 92.4018 | 122.9071 | 83.4199
2012-10-31 04:09 | 25.5816 | 144.8201 | 113.0313 | 143.6092 | 104.0607 | 62.8674 | 0.014351 | 0.35109 | 0.005038 | 24.4645 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4353 | 15.9054 | 20.596 | 4.3341 | 39.4403 | 124.2241 | 92.4353 | 123.0132 | 83.4647
2012-10-31 04:09 | 25.5771 | 144.7925 | 113.0268 | 143.5702 | 104.0676 | 62.8547 | 0.01437 | 0.35108 | 0.005045 | 24.4312 | 1.5746 | 25.0449 | 39.436 | 15.9055 | 20.6116 | 4.3332 | 39.4411 | 124.1809 | 92.4152 | 122.9586 | 83.456
2012-10-31 04:09 | 25.5756 | 144.8372 | 112.9912 | 143.5879 | 104.0434 | 62.8692 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5747 | 25.0459 | 39.4388 | 15.9055 | 20.6101 | 4.3342 | 39.4439 | 124.2271 | 92.3811 | 122.9778 | 83.4333
2012-10-31 04:09 | 25.5681 | 144.822 | 113.0216 | 143.5919 | 104.0888 | 62.857 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5747 | 25.0468 | 39.4416 | 15.9056 | 20.6267 | 4.3334 | 39.4466 | 124.1953 | 92.3949 | 122.9652 | 83.4621
2012-10-31 04:09 | 25.5651 | 144.8459 | 113.0299 | 143.5428 | 104.135 | 62.8709 | 0.014351 | 0.35108 | 0.005038 | 24.4635 | 1.5747 | 25.0467 | 39.4417 | 15.9055 | 20.6438 | 4.3343 | 39.4467 | 124.2021 | 92.3861 | 122.899 | 83.4912
2012-10-31 04:09 | 25.5689 | 144.8536 | 113.0148 | 143.5504 | 104.1199 | 62.8651 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5747 | 25.046 | 39.4391 | 15.9055 | 20.6516 | 4.3339 | 39.4442 | 124.202 | 92.3632 | 122.8988 | 83.4683
2012-10-31 04:09 | 25.5674 | 144.8136 | 112.983 | 143.6027 | 103.9936 | 62.8645 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4373 | 15.9055 | 20.618 | 4.3339 | 39.4423 | 124.1956 | 92.365 | 122.9847 | 83.3756
2012-10-31 04:09 | 25.5696 | 144.8081 | 113.0306 | 143.6011 | 103.9466 | 62.8697 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4369 | 15.9055 | 20.6322 | 4.3342 | 39.4419 | 124.1759 | 92.3984 | 122.9689 | 83.3144
2012-10-31 04:09 | 25.5599 | 144.7946 | 112.9869 | 143.5799 | 103.918 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4384 | 15.9055 | 20.6506 | 4.3342 | 39.4435 | 124.144 | 92.3363 | 122.9293 | 83.2674
2012-10-31 04:09 | 25.5584 | 144.8161 | 112.9891 | 143.5707 | 103.9808 | 62.8686 | 0.01436 | 0.35113 | 0.005042 | 24.4522 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4346 | 15.9056 | 20.6049 | 4.3342 | 39.4396 | 124.2112 | 92.3842 | 122.9658 | 83.3759
2012-10-31 04:09 | 25.5606 | 144.8337 | 112.9989 | 143.5806 | 104.0095 | 62.8657 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4338 | 15.9056 | 20.6312 | 4.334 | 39.4388 | 124.2025 | 92.3677 | 122.9494 | 83.3783
2012-10-31 04:09 | 25.5539 | 144.8463 | 112.943 | 143.6123 | 104.0066 | 62.8657 | 0.01436 | 0.35115 | 0.005042 | 24.4532 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4346 | 15.9055 | 20.6446 | 4.334 | 39.4396 | 124.2017 | 92.2984 | 122.9677 | 83.362
2012-10-31 04:10 | 25.5584 | 144.8508 | 112.974 | 143.563 | 103.9506 | 62.853 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4357 | 15.9055 | 20.6652 | 4.3331 | 39.4407 | 124.1856 | 92.3088 | 122.8978 | 83.2854
2012-10-31 04:10 | 25.5472 | 144.8434 | 112.9628 | 143.6094 | 103.9923 | 62.8541 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0442 | 39.4336 | 15.9055 | 20.6299 | 4.3332 | 39.4387 | 124.2135 | 92.3329 | 122.9795 | 83.3624
2012-10-31 04:10 | 25.5472 | 144.828 | 112.9552 | 143.6286 | 103.9999 | 62.8617 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4343 | 15.9054 | 20.6259 | 4.3337 | 39.4394 | 124.2021 | 92.3293 | 123.0027 | 83.374
2012-10-31 04:10 | 25.5532 | 144.8263 | 112.9612 | 143.5962 | 104.0399 | 62.8576 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0442 | 39.4338 | 15.9055 | 20.6158 | 4.3334 | 39.4388 | 124.2105 | 92.3454 | 122.9804 | 83.4241
2012-10-31 04:10 | 25.5449 | 144.7796 | 112.9756 | 143.6033 | 104.077 | 62.8547 | 0.014348 | 0.35113 | 0.005038 | 24.4727 | 1.5746 | 25.0446 | 39.435 | 15.9054 | 20.5995 | 4.3332 | 39.44 | 124.1801 | 92.3761 | 123.0038 | 83.4775
2012-10-31 04:10 | 25.5494 | 144.8456 | 112.9764 | 143.5386 | 104.1571 | 62.8593 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4358 | 15.9054 | 20.6 | 4.3335 | 39.4408 | 124.2456 | 92.3764 | 122.9386 | 83.5571
2012-10-31 04:10 | 25.5494 | 144.8148 | 113.0104 | 143.577 | 104.2138 | 62.8692 | 0.014363 | 0.35112 | 0.005043 | 24.4461 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4346 | 15.9055 | 20.6281 | 4.3342 | 39.4396 | 124.1867 | 92.3823 | 122.9489 | 83.5857
2012-10-31 04:10 | 25.5442 | 144.8442 | 113.0052 | 143.5795 | 104.1065 | 62.8692 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5746 | 25.0448 | 39.436 | 15.9054 | 20.5827 | 4.3342 | 39.441 | 124.2615 | 92.4225 | 122.9968 | 83.5238
2012-10-31 04:10 | 25.5397 | 144.8205 | 113.0045 | 143.5635 | 104.0642 | 62.8593 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4362 | 15.9052 | 20.5943 | 4.3335 | 39.4412 | 124.2262 | 92.4102 | 122.9692 | 83.4699
2012-10-31 04:10 | 25.5479 | 144.8403 | 113.043 | 143.6024 | 104.0573 | 62.8559 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4355 | 15.9055 | 20.6145 | 4.3333 | 39.4405 | 124.2258 | 92.4285 | 122.9879 | 83.4428
2012-10-31 04:10 | 25.5472 | 144.8357 | 113.0158 | 143.5825 | 104.0112 | 62.8599 | 0.014357 | 0.35106 | 0.00504 | 24.4523 | 1.5746 | 25.0449 | 39.436 | 15.9054 | 20.6339 | 4.3336 | 39.441 | 124.2018 | 92.3819 | 122.9486 | 83.3773
2012-10-31 04:10 | 25.5442 | 144.8558 | 113.0166 | 143.5718 | 103.9515 | 62.8611 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.0456 | 39.4379 | 15.9056 | 20.659 | 4.3336 | 39.4429 | 124.1968 | 92.3576 | 122.9128 | 83.2925
2012-10-31 04:10 | 25.5442 | 144.8327 | 113.0128 | 143.5911 | 103.978 | 62.8513 | 0.01437 | 0.35112 | 0.005046 | 24.4342 | 1.5747 | 25.0454 | 39.4381 | 15.9053 | 20.655 | 4.333 | 39.4431 | 124.1777 | 92.3578 | 122.9361 | 83.323
2012-10-31 04:10 | 25.5337 | 144.8068 | 112.9531 | 143.5498 | 104.0204 | 62.8617 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5747 | 25.0458 | 39.4388 | 15.9054 | 20.6284 | 4.3337 | 39.4439 | 124.1784 | 92.3247 | 122.9214 | 83.392
2012-10-31 04:10 | 25.5449 | 144.8142 | 112.9946 | 143.5341 | 103.9938 | 62.8559 | 0.01436 | 0.35109 | 0.005042 | 24.4492 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4359 | 15.9054 | 20.6437 | 4.3333 | 39.4409 | 124.1705 | 92.3509 | 122.8904 | 83.3501
2012-10-31 04:10 | 25.5434 | 144.8396 | 112.9817 | 143.5941 | 103.8713 | 62.8628 | 0.014354 | 0.351 | 0.005038 | 24.4534 | 1.5746 | 25.0443 | 39.434 | 15.9055 | 20.6462 | 4.3338 | 39.439 | 124.1934 | 92.3355 | 122.9479 | 83.2251
2012-10-31 04:10 | 25.5345 | 144.7769 | 112.9917 | 143.5314 | 103.8359 | 62.8565 | 0.014367 | 0.35108 | 0.005044 | 24.4363 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4348 | 15.9055 | 20.6493 | 4.3333 | 39.4398 | 124.1276 | 92.3424 | 122.8821 | 83.1866
2012-10-31 04:10 | 25.5427 | 144.7966 | 112.9697 | 143.6011 | 103.8857 | 62.853 | 0.014379 | 0.35103 | 0.005048 | 24.4129 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4367 | 15.9054 | 20.6254 | 4.3331 | 39.4417 | 124.1712 | 92.3443 | 122.9757 | 83.2603
2012-10-31 04:10 | 25.5419 | 144.8073 | 112.9689 | 143.5426 | 103.8774 | 62.8576 | 0.014367 | 0.35102 | 0.005043 | 24.4322 | 1.5746 | 25.0447 | 39.4356 | 15.9053 | 20.6206 | 4.3334 | 39.4406 | 124.1867 | 92.3483 | 122.922 | 83.2568
2012-10-31 04:10 | 25.5404 | 144.7981 | 112.9674 | 143.5834 | 103.8418 | 62.8426 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5746 | 25.0449 | 39.4362 | 15.9054 | 20.6271 | 4.3324 | 39.4412 | 124.171 | 92.3403 | 122.9563 | 83.2147
2012-10-31 04:10 | 25.5419 | 144.8343 | 112.912 | 143.5926 | 103.8774 | 62.853 | 0.014363 | 0.35111 | 0.005043 | 24.4451 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4358 | 15.9055 | 20.6366 | 4.3331 | 39.4408 | 124.1977 | 92.2754 | 122.956 | 83.2408
2012-10-31 04:10 | 25.5337 | 144.7991 | 112.9341 | 143.569 | 103.8805 | 62.8536 | 0.014363 | 0.35109 | 0.005043 | 24.4441 | 1.5746 | 25.045 | 39.4368 | 15.9052 | 20.6566 | 4.3331 | 39.4419 | 124.1425 | 92.2775 | 122.9124 | 83.2239
2012-10-31 04:10 | 25.5352 | 144.7968 | 112.9281 | 143.6051 | 103.9614 | 62.8461 | 0.014354 | 0.35108 | 0.005039 | 24.4584 | 1.5746 | 25.0444 | 39.4346 | 15.9054 | 20.6299 | 4.3326 | 39.4396 | 124.1669 | 92.2982 | 122.9752 | 83.3315
2012-10-31 04:10 | 25.5375 | 144.8222 | 112.9228 | 143.5805 | 103.9977 | 62.8432 | 0.014357 | 0.35113 | 0.005041 | 24.4573 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4352 | 15.9054 | 20.7086 | 4.3324 | 39.4403 | 124.1136 | 92.2142 | 122.8719 | 83.2891
2012-10-31 04:11 | 25.5427 | 144.8197 | 112.981 | 143.5742 | 103.9386 | 62.8507 | 0.014367 | 0.35118 | 0.005045 | 24.4433 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4371 | 15.9054 | 20.6656 | 4.3329 | 39.4422 | 124.1541 | 92.3154 | 122.9086 | 83.273
2012-10-31 04:11 | 25.5404 | 144.8366 | 112.9484 | 143.5834 | 103.9817 | 62.8518 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0454 | 39.4377 | 15.9054 | 20.6914 | 4.333 | 39.4427 | 124.1452 | 92.257 | 122.892 | 83.2903
2012-10-31 04:11 | 25.5397 | 144.8013 | 112.9629 | 143.5827 | 103.9697 | 62.8489 | 0.01436 | 0.35115 | 0.005042 | 24.4532 | 1.5746 | 25.0448 | 39.4354 | 15.9055 | 20.6626 | 4.3328 | 39.4405 | 124.1387 | 92.3003 | 122.9201 | 83.3071
2012-10-31 04:11 | 25.5367 | 144.7944 | 112.9371 | 143.5874 | 103.9667 | 62.8536 | 0.01437 | 0.35115 | 0.005046 | 24.4362 | 1.5746 | 25.0444 | 39.4341 | 15.9056 | 20.6676 | 4.3331 | 39.4392 | 124.1268 | 92.2695 | 122.9198 | 83.2991
2012-10-31 04:11 | 25.5389 | 144.8159 | 112.9659 | 143.5473 | 103.9991 | 62.8397 | 0.014376 | 0.35118 | 0.005049 | 24.428 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4347 | 15.9054 | 20.6497 | 4.3322 | 39.4398 | 124.1662 | 92.3162 | 122.8976 | 83.3494
2012-10-31 04:11 | 25.5449 | 144.8334 | 112.9719 | 143.6187 | 104.0467 | 62.8495 | 0.014376 | 0.35115 | 0.005048 | 24.426 | 1.5746 | 25.0444 | 39.4344 | 15.9055 | 20.6396 | 4.3328 | 39.4394 | 124.1938 | 92.3323 | 122.9791 | 83.4071
2012-10-31 04:11 | 25.5315 | 144.8046 | 113.0001 | 143.5399 | 104.022 | 62.853 | 0.014367 | 0.35118 | 0.005045 | 24.4433 | 1.5745 | 25.0439 | 39.4326 | 15.9056 | 20.6383 | 4.3331 | 39.4376 | 124.1663 | 92.3618 | 122.9016 | 83.3837
2012-10-31 04:11 | 25.5412 | 144.8028 | 112.9795 | 143.5996 | 104.1375 | 62.8397 | 0.014373 | 0.35109 | 0.005046 | 24.4271 | 1.5746 | 25.0441 | 39.4338 | 15.9053 | 20.6359 | 4.3322 | 39.4389 | 124.1669 | 92.3436 | 122.9637 | 83.5016
2012-10-31 04:11 | 25.5367 | 144.7868 | 113.0167 | 143.5643 | 104.1179 | 62.8518 | 0.014357 | 0.35111 | 0.005041 | 24.4553 | 1.5746 | 25.0448 | 39.436 | 15.9053 | 20.6716 | 4.333 | 39.4411 | 124.1152 | 92.3451 | 122.8927 | 83.4463
2012-10-31 04:11 | 25.5412 | 144.8182 | 113.0098 | 143.5535 | 104.0808 | 62.8495 | 0.014373 | 0.35116 | 0.005047 | 24.4321 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4352 | 15.9053 | 20.6841 | 4.3328 | 39.4402 | 124.1341 | 92.3257 | 122.8694 | 83.3967
2012-10-31 04:11 | 25.5367 | 144.7983 | 113.0091 | 143.572 | 104.0877 | 62.8484 | 0.01437 | 0.35116 | 0.005046 | 24.4372 | 1.5747 | 25.0457 | 39.439 | 15.9053 | 20.6515 | 4.3328 | 39.444 | 124.1468 | 92.3576 | 122.9205 | 83.4362
2012-10-31 04:11 | 25.5427 | 144.7889 | 113.0265 | 143.5896 | 104.0596 | 62.8501 | 0.01437 | 0.35113 | 0.005046 | 24.4352 | 1.5746 | 25.0455 | 39.4377 | 15.9055 | 20.6696 | 4.3329 | 39.4427 | 124.1193 | 92.3569 | 122.92 | 83.39
2012-10-31 04:11 | 25.5397 | 144.8321 | 113.0045 | 143.552 | 104.0604 | 62.838 | 0.01437 | 0.35111 | 0.005045 | 24.4332 | 1.5746 | 25.0445 | 39.4352 | 15.9053 | 20.6505 | 4.3321 | 39.4402 | 124.1816 | 92.354 | 122.9015 | 83.4099
2012-10-31 04:11 | 25.5352 | 144.7929 | 113.0303 | 143.5897 | 104.0786 | 62.8495 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5746 | 25.0452 | 39.4371 | 15.9054 | 20.6621 | 4.3328 | 39.4421 | 124.1308 | 92.3682 | 122.9276 | 83.4165
2012-10-31 04:11 | 25.5389 | 144.8159 | 113.0075 | 143.5665 | 104.0558 | 62.8513 | 0.014373 | 0.35113 | 0.005047 | 24.4301 | 1.5746 | 25.0439 | 39.4333 | 15.9053 | 20.6216 | 4.333 | 39.4383 | 124.1943 | 92.3859 | 122.9449 | 83.4342
2012-10-31 04:11 | 25.53 | 144.7647 | 113.0516 | 143.5769 | 104.0432 | 62.8576 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0441 | 39.4335 | 15.9054 | 20.6488 | 4.3334 | 39.4385 | 124.1159 | 92.4028 | 122.9281 | 83.3944
2012-10-31 04:11 | 25.5322 | 144.7746 | 113.0425 | 143.5791 | 104.0416 | 62.8466 | 0.014354 | 0.35115 | 0.00504 | 24.4634 | 1.5746 | 25.0443 | 39.4346 | 15.9053 | 20.6149 | 4.3326 | 39.4396 | 124.1597 | 92.4276 | 122.9642 | 83.4267
2012-10-31 04:11 | 25.5337 | 144.8184 | 113.0175 | 143.5767 | 104.0695 | 62.8432 | 0.014373 | 0.35116 | 0.005047 | 24.4321 | 1.5746 | 25.0451 | 39.4369 | 15.9054 | 20.6284 | 4.3324 | 39.4419 | 124.19 | 92.3891 | 122.9483 | 83.4411
2012-10-31 04:11 | 25.5412 | 144.772 | 113.0325 | 143.5804 | 104.1035 | 62.8461 | 0.014354 | 0.35109 | 0.00504 | 24.4594 | 1.5746 | 25.0449 | 39.436 | 15.9054 | 20.64 | 4.3326 | 39.441 | 124.132 | 92.3925 | 122.9404 | 83.4635
2012-10-31 04:11 | 25.536 | 144.7937 | 113.0349 | 143.5944 | 104.034 | 62.857 | 0.01437 | 0.35103 | 0.005044 | 24.4282 | 1.5745 | 25.0437 | 39.4325 | 15.9053 | 20.6428 | 4.3334 | 39.4376 | 124.1509 | 92.3921 | 122.9516 | 83.3912
2012-10-31 04:11 | 25.5404 | 144.7943 | 113.0052 | 143.5488 | 104.0838 | 62.8507 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.5745 | 25.0432 | 39.4306 | 15.9054 | 20.6432 | 4.3329 | 39.4356 | 124.1511 | 92.362 | 122.9056 | 83.4406
2012-10-31 04:11 | 25.533 | 144.7792 | 113.0319 | 143.5453 | 104.0726 | 62.8495 | 0.014354 | 0.35112 | 0.00504 | 24.4614 | 1.5745 | 25.0426 | 39.4286 | 15.9055 | 20.6277 | 4.3328 | 39.4336 | 124.1515 | 92.4042 | 122.9176 | 83.4449
2012-10-31 04:11 | 25.5382 | 144.8306 | 113.0371 | 143.5582 | 104.1005 | 62.8374 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.5743 | 25.0405 | 39.4222 | 15.9055 | 20.6611 | 4.332 | 39.4272 | 124.1695 | 92.376 | 122.8971 | 83.4394
2012-10-31 04:11 | 25.53 | 144.7916 | 113.0706 | 143.5423 | 104.081 | 62.8461 | 0.01436 | 0.35111 | 0.005042 | 24.4502 | 1.5744 | 25.0407 | 39.4228 | 15.9054 | 20.6167 | 4.3326 | 39.4279 | 124.1749 | 92.4539 | 122.9256 | 83.4643
2012-10-31 04:12 | 25.5345 | 144.8345 | 113.0334 | 143.5621 | 104.0628 | 62.8495 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.5744 | 25.0416 | 39.4254 | 15.9055 | 20.6413 | 4.3328 | 39.4304 | 124.1932 | 92.3921 | 122.9208 | 83.4215
2012-10-31 04:12 | 25.5315 | 144.7854 | 113.038 | 143.586 | 104.0447 | 62.8409 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.5745 | 25.0427 | 39.429 | 15.9055 | 20.6463 | 4.3323 | 39.4341 | 124.1391 | 92.3917 | 122.9397 | 83.3984
2012-10-31 04:12 | 25.5367 | 144.8291 | 113.0356 | 143.622 | 104.031 | 62.8495 | 0.014373 | 0.35112 | 0.005047 | 24.4291 | 1.5745 | 25.043 | 39.4303 | 15.9054 | 20.6314 | 4.3328 | 39.4353 | 124.1977 | 92.4042 | 122.9906 | 83.3996
2012-10-31 04:12 | 25.5375 | 144.8183 | 113.0099 | 143.5459 | 104.0696 | 62.8501 | 0.014367 | 0.35109 | 0.005044 | 24.4373 | 1.5745 | 25.0429 | 39.4297 | 15.9055 | 20.6242 | 4.3329 | 39.4347 | 124.1941 | 92.3857 | 122.9217 | 83.4454
2012-10-31 04:12 | 25.5337 | 145.1645 | 113.2106 | 143.6151 | 104.1338 | 63.083 | 0.014367 | 0.35111 | 0.005044 | 24.4383 | 1.6806 | 26.7283 | 44.9208 | 15.9036 | 20.6606 | 4.3489 | 44.9258 | 124.5039 | 92.55 | 122.9545 | 83.4732
2012-10-31 04:12 | 25.53 | 145.5455 | 113.4228 | 143.7421 | 104.236 | 63.1408 | 0.014367 | 0.35112 | 0.005045 | 24.4393 | 1.7525 | 27.8684 | 48.8395 | 15.902 | 20.6368 | 4.3529 | 48.8446 | 124.9087 | 92.786 | 123.1053 | 83.5992
2012-10-31 04:12 | 25.536 | 145.74 | 113.4818 | 143.8173 | 104.3214 | 63.1726 | 0.014373 | 0.35108 | 0.005046 | 24.4261 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8425 | 15.9019 | 20.6147 | 4.3551 | 48.8475 | 125.1253 | 92.8671 | 123.2026 | 83.7067
2012-10-31 04:12 | 25.5285 | 145.8595 | 113.5273 | 143.8597 | 104.3139 | 63.1778 | 0.014345 | 0.35108 | 0.005036 | 24.4738 | 1.7525 | 27.8684 | 48.8394 | 15.9021 | 20.6353 | 4.3555 | 48.8444 | 125.2242 | 92.892 | 123.2244 | 83.6786
2012-10-31 04:12 | 25.524 | 146.0897 | 113.6175 | 143.9859 | 104.3321 | 63.1853 | 0.014382 | 0.35115 | 0.00505 | 24.4158 | 1.7525 | 27.8688 | 48.841 | 15.902 | 20.6027 | 4.356 | 48.8461 | 125.487 | 93.0148 | 123.3832 | 83.7294
2012-10-31 04:12 | 25.5232 | 146.2044 | 113.7266 | 144.1427 | 104.354 | 63.2032 | 0.014363 | 0.35115 | 0.005044 | 24.4481 | 1.7525 | 27.8686 | 48.8404 | 15.9019 | 20.6099 | 4.3572 | 48.8455 | 125.5945 | 93.1167 | 123.5328 | 83.7441
2012-10-31 04:12 | 25.5315 | 146.3628 | 113.7917 | 144.2164 | 104.3812 | 63.2252 | 0.01436 | 0.35108 | 0.005041 | 24.4482 | 1.7526 | 27.8695 | 48.8437 | 15.9019 | 20.6222 | 4.3587 | 48.8488 | 125.7406 | 93.1695 | 123.5942 | 83.759
2012-10-31 04:12 | 25.515 | 146.5118 | 113.8926 | 144.3536 | 104.5121 | 63.2327 | 0.014363 | 0.35108 | 0.005043 | 24.4431 | 1.7526 | 27.8697 | 48.8443 | 15.9019 | 20.6218 | 4.3593 | 48.8493 | 125.89 | 93.2708 | 123.7318 | 83.8903
2012-10-31 04:12 | 25.5105 | 146.6497 | 113.9184 | 144.476 | 104.5643 | 63.2552 | 0.014357 | 0.35112 | 0.005041 | 24.4563 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8423 | 15.9019 | 20.5932 | 4.3608 | 48.8473 | 126.0565 | 93.3252 | 123.8828 | 83.9711
2012-10-31 04:12 | 25.518 | 146.8035 | 113.979 | 144.5873 | 104.6512 | 63.2633 | 0.01437 | 0.35113 | 0.005046 | 24.4352 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8432 | 15.9017 | 20.6047 | 4.3614 | 48.8482 | 126.1988 | 93.3743 | 123.9826 | 84.0465
2012-10-31 04:12 | 25.5187 | 146.9582 | 114.1009 | 144.7611 | 104.7351 | 63.283 | 0.014379 | 0.35116 | 0.005049 | 24.4219 | 1.7526 | 27.8694 | 48.844 | 15.9017 | 20.6094 | 4.3627 | 48.8491 | 126.3488 | 93.4915 | 124.1517 | 84.1257
2012-10-31 04:12 | 25.515 | 147.097 | 114.1881 | 144.8727 | 104.8562 | 63.2905 | 0.01437 | 0.35116 | 0.005046 | 24.4372 | 1.7526 | 27.8689 | 48.8422 | 15.9017 | 20.6338 | 4.3632 | 48.8473 | 126.4632 | 93.5543 | 124.2389 | 84.2224
2012-10-31 04:12 | 25.5165 | 147.2024 | 114.2351 | 145.0588 | 104.9447 | 63.3124 | 0.01437 | 0.35126 | 0.005048 | 24.4443 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8442 | 15.9016 | 20.6233 | 4.3648 | 48.8492 | 126.5791 | 93.6118 | 124.4355 | 84.3214
2012-10-31 04:12 | 25.515 | 147.3819 | 114.3548 | 145.1843 | 105.0037 | 63.324 | 0.014367 | 0.35122 | 0.005046 | 24.4463 | 1.7526 | 27.87 | 48.8463 | 15.9017 | 20.6017 | 4.3656 | 48.8513 | 126.7802 | 93.7531 | 124.5826 | 84.402
2012-10-31 04:13 | 25.515 | 147.5129 | 114.4382 | 145.3112 | 105.0717 | 63.335 | 0.01437 | 0.35129 | 0.005048 | 24.4463 | 1.7526 | 27.8697 | 48.8449 | 15.9018 | 20.6258 | 4.3663 | 48.85 | 126.8871 | 93.8124 | 124.6854 | 84.4459
2012-10-31 04:13 | 25.5098 | 147.5963 | 114.5012 | 145.4599 | 105.1119 | 63.3454 | 0.014386 | 0.35122 | 0.005053 | 24.414 | 1.7527 | 27.87 | 48.8465 | 15.9016 | 20.5925 | 4.367 | 48.8516 | 127.0038 | 93.9087 | 124.8674 | 84.5194
2012-10-31 04:13 | 25.5232 | 147.7638 | 114.5979 | 145.5887 | 105.2161 | 63.3662 | 0.014367 | 0.35122 | 0.005046 | 24.4463 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8444 | 15.9016 | 20.6179 | 4.3685 | 48.8494 | 127.1459 | 93.98 | 124.9708 | 84.5982
2012-10-31 04:13 | 25.5128 | 147.8689 | 114.6974 | 145.6591 | 105.2548 | 63.3691 | 0.014376 | 0.35126 | 0.00505 | 24.4341 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8441 | 15.9017 | 20.5995 | 4.3687 | 48.8492 | 127.2694 | 94.0979 | 125.0596 | 84.6553
2012-10-31 04:13 | 25.5098 | 147.9931 | 114.7626 | 145.8331 | 105.2821 | 63.3789 | 0.014363 | 0.35125 | 0.005045 | 24.4551 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8424 | 15.9015 | 20.5724 | 4.3693 | 48.8475 | 127.4207 | 94.1902 | 125.2607 | 84.7097
2012-10-31 04:13 | 25.5105 | 148.1094 | 114.8504 | 145.98 | 105.3546 | 63.4078 | 0.014376 | 0.35125 | 0.00505 | 24.433 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8433 | 15.9017 | 20.5892 | 4.3713 | 48.8483 | 127.5202 | 94.2612 | 125.3908 | 84.7654
2012-10-31 04:13 | 25.5098 | 148.2628 | 114.9483 | 146.0909 | 105.509 | 63.413 | 0.014357 | 0.35121 | 0.005042 | 24.4624 | 1.7526 | 27.8687 | 48.8421 | 15.9016 | 20.6206 | 4.3717 | 48.8472 | 127.6422 | 94.3277 | 125.4703 | 84.8884
2012-10-31 04:13 | 25.5113 | 148.4107 | 115.0218 | 146.2117 | 105.6088 | 63.413 | 0.014376 | 0.35128 | 0.00505 | 24.435 | 1.7526 | 27.869 | 48.843 | 15.9015 | 20.6101 | 4.3717 | 48.8481 | 127.8006 | 94.4117 | 125.6016 | 84.9987
2012-10-31 04:13 | 25.5128 | 148.5201 | 115.1294 | 146.3902 | 105.6821 | 63.4326 | 0.01437 | 0.35132 | 0.005048 | 24.4483 | 1.7526 | 27.8689 | 48.8429 | 15.9015 | 20.6316 | 4.373 | 48.848 | 127.8885 | 94.4978 | 125.7586 | 85.0505
2012-10-31 04:13 | 25.5 | 148.6653 | 115.2265 | 146.543 | 105.7072 | 63.4529 | 0.014373 | 0.35129 | 0.005049 | 24.4412 | 1.7526 | 27.869 | 48.843 | 15.9016 | 20.5947 | 4.3744 | 48.8481 | 128.0706 | 94.6318 | 125.9483 | 85.1125
2012-10-31 04:13 | 25.5023 | 148.7794 | 115.3083 | 146.68 | 105.7775 | 63.465 | 0.014379 | 0.35136 | 0.005052 | 24.436 | 1.7526 | 27.8693 | 48.8445 | 15.9015 | 20.6493 | 4.3753 | 48.8496 | 128.1301 | 94.659 | 126.0307 | 85.1282
2012-10-31 04:13 | 25.506 | 148.918 | 115.3992 | 146.8454 | 105.819 | 63.4731 | 0.014386 | 0.35136 | 0.005055 | 24.4241 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8428 | 15.9015 | 20.6449 | 4.3758 | 48.8479 | 128.2731 | 94.7543 | 126.2005 | 85.1741
2012-10-31 04:13 | 25.503 | 149.0384 | 115.5023 | 146.9387 | 105.9711 | 63.4824 | 0.014376 | 0.35135 | 0.005051 | 24.44 | 1.7527 | 27.8699 | 48.8465 | 15.9015 | 20.662 | 4.3765 | 48.8516 | 128.3764 | 94.8403 | 126.2767 | 85.3091
2012-10-31 04:13 | 25.4993 | 149.1773 | 115.5327 | 147.1005 | 105.9712 | 63.4928 | 0.014367 | 0.35135 | 0.005048 | 24.4553 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8435 | 15.9015 | 20.6101 | 4.3772 | 48.8485 | 128.5672 | 94.9226 | 126.4904 | 85.3611
2012-10-31 04:13 | 25.5023 | 149.2767 | 115.6229 | 147.2037 | 106.0271 | 63.5066 | 0.014367 | 0.35131 | 0.005047 | 24.4524 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8433 | 15.9013 | 20.6412 | 4.3781 | 48.8483 | 128.6355 | 94.9817 | 126.5625 | 85.3859
2012-10-31 04:13 | 25.5075 | 149.386 | 115.7115 | 147.3244 | 106.0626 | 63.5164 | 0.014363 | 0.35134 | 0.005046 | 24.4612 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8452 | 15.9013 | 20.6143 | 4.3788 | 48.8503 | 128.7717 | 95.0972 | 126.7101 | 85.4483
2012-10-31 04:13 | 25.5015 | 149.4648 | 115.7965 | 147.4378 | 106.17 | 63.5378 | 0.014363 | 0.35131 | 0.005046 | 24.4592 | 1.7526 | 27.8695 | 48.8452 | 15.9014 | 20.6123 | 4.3803 | 48.8502 | 128.8525 | 95.1842 | 126.8255 | 85.5577
2012-10-31 04:13 | 25.5015 | 149.596 | 115.8457 | 147.588 | 106.2646 | 63.5453 | 0.01437 | 0.35134 | 0.005049 | 24.4493 | 1.7525 | 27.8679 | 48.8395 | 15.9014 | 20.6203 | 4.3808 | 48.8446 | 128.9757 | 95.2254 | 126.9677 | 85.6443
2012-10-31 04:13 | 25.497 | 149.7187 | 115.9095 | 147.6682 | 106.3319 | 63.5615 | 0.014363 | 0.35134 | 0.005046 | 24.4612 | 1.7525 | 27.8673 | 48.8373 | 15.9015 | 20.6279 | 4.3819 | 48.8423 | 129.0908 | 95.2816 | 127.0403 | 85.704
2012-10-31 04:13 | 25.5105 | 149.7939 | 116.0291 | 147.8089 | 106.4173 | 63.5719 | 0.014382 | 0.35139 | 0.005054 | 24.4329 | 1.7525 | 27.8681 | 48.8402 | 15.9015 | 20.6735 | 4.3826 | 48.8453 | 129.1204 | 95.3556 | 127.1354 | 85.7438
2012-10-31 04:13 | 25.5 | 149.8914 | 116.1096 | 147.9255 | 106.4862 | 63.58 | 0.014386 | 0.35134 | 0.005054 | 24.4221 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8439 | 15.9015 | 20.6871 | 4.3832 | 48.849 | 129.2043 | 95.4225 | 127.2384 | 85.7991
2012-10-31 04:13 | 25.5083 | 150.0039 | 116.1861 | 148.0609 | 106.5853 | 63.5893 | 0.01436 | 0.35136 | 0.005046 | 24.4683 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8438 | 15.9014 | 20.6271 | 4.3838 | 48.8488 | 129.3768 | 95.559 | 127.4338 | 85.9582
2012-10-31 04:13 | 25.4985 | 150.1098 | 116.2787 | 148.1975 | 106.7305 | 63.5864 | 0.014382 | 0.35135 | 0.005053 | 24.4298 | 1.7526 | 27.8683 | 48.8416 | 15.9013 | 20.6936 | 4.3836 | 48.8466 | 129.4162 | 95.5851 | 127.5039 | 86.0369
2012-10-31 04:13 | 25.506 | 150.2253 | 116.3544 | 148.2898 | 106.8175 | 63.6118 | 0.014382 | 0.35138 | 0.005054 | 24.4319 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8433 | 15.9013 | 20.7092 | 4.3854 | 48.8484 | 129.5161 | 95.6452 | 127.5806 | 86.1083
2012-10-31 04:14 | 25.5015 | 150.3134 | 116.4409 | 148.3932 | 106.8357 | 63.6239 | 0.014367 | 0.35131 | 0.005047 | 24.4524 | 1.7527 | 27.8697 | 48.8458 | 15.9014 | 20.6926 | 4.3862 | 48.8509 | 129.6208 | 95.7483 | 127.7006 | 86.1431
2012-10-31 04:14 | 25.4948 | 150.4186 | 116.5214 | 148.4944 | 106.8857 | 63.6303 | 0.01437 | 0.35142 | 0.00505 | 24.4553 | 1.7527 | 27.8697 | 48.8461 | 15.9014 | 20.6498 | 4.3867 | 48.8512 | 129.7688 | 95.8716 | 127.8446 | 86.2359
2012-10-31 04:14 | 25.5105 | 150.5423 | 116.6281 | 148.618 | 107.0413 | 63.6453 | 0.014373 | 0.35139 | 0.005051 | 24.4482 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8444 | 15.9013 | 20.7137 | 4.3877 | 48.8494 | 129.8286 | 95.9144 | 127.9043 | 86.3276
2012-10-31 04:14 | 25.503 | 150.6467 | 116.7191 | 148.7454 | 107.1322 | 63.6644 | 0.014373 | 0.35136 | 0.00505 | 24.4462 | 1.7526 | 27.8685 | 48.8422 | 15.9013 | 20.6861 | 4.389 | 48.8473 | 129.9606 | 96.033 | 128.0593 | 86.4461
2012-10-31 04:14 | 25.518 | 150.762 | 116.7986 | 148.8722 | 107.2039 | 63.6632 | 0.01437 | 0.35147 | 0.005051 | 24.4583 | 1.7526 | 27.8681 | 48.8409 | 15.9013 | 20.7131 | 4.3889 | 48.846 | 130.0489 | 96.0855 | 128.1591 | 86.4908
2012-10-31 04:14 | 25.5053 | 150.7956 | 116.8541 | 148.952 | 107.1761 | 63.6748 | 0.014376 | 0.35142 | 0.005052 | 24.4451 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8443 | 15.9014 | 20.6683 | 4.3897 | 48.8494 | 130.1273 | 96.1858 | 128.2837 | 86.5078
2012-10-31 04:14 | 25.512 | 150.8911 | 116.9063 | 149.0512 | 107.1903 | 63.6835 | 0.014376 | 0.35147 | 0.005053 | 24.4481 | 1.7527 | 27.8702 | 48.8481 | 15.9013 | 20.675 | 4.3903 | 48.8531 | 130.2161 | 96.2313 | 128.3762 | 86.5153
2012-10-31 04:14 | 25.5135 | 151.0238 | 117.0102 | 149.1645 | 107.2826 | 63.7025 | 0.014382 | 0.35139 | 0.005054 | 24.4329 | 1.7527 | 27.8707 | 48.8501 | 15.9012 | 20.6725 | 4.3917 | 48.8551 | 130.3513 | 96.3377 | 128.492 | 86.6101
2012-10-31 04:14 | 25.5195 | 151.161 | 117.0996 | 149.2901 | 107.3567 | 63.7158 | 0.014382 | 0.35142 | 0.005054 | 24.4349 | 1.7527 | 27.8696 | 48.8459 | 15.9013 | 20.6584 | 4.3926 | 48.8509 | 130.5026 | 96.4412 | 128.6317 | 86.6983
2012-10-31 04:14 | 25.515 | 151.2492 | 117.1217 | 149.3819 | 107.4468 | 63.7147 | 0.014386 | 0.35139 | 0.005055 | 24.4261 | 1.7527 | 27.8701 | 48.8477 | 15.9014 | 20.6539 | 4.3925 | 48.8527 | 130.5953 | 96.4678 | 128.728 | 86.7929
2012-10-31 04:14 | 25.5232 | 151.516 | 117.3726 | 149.7333 | 107.6327 | 63.7482 | 0.014379 | 0.35145 | 0.005054 | 24.442 | 1.7527 | 27.8705 | 48.8492 | 15.9013 | 20.6581 | 4.3948 | 48.8543 | 130.8579 | 96.7145 | 129.0752 | 86.9746
2012-10-31 04:14 | 25.5315 | 151.783 | 117.5667 | 150.0232 | 107.8793 | 63.78 | 0.014367 | 0.35148 | 0.00505 | 24.4645 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8458 | 15.9013 | 20.6744 | 4.397 | 48.8508 | 131.1086 | 96.8923 | 129.3488 | 87.2049
2012-10-31 04:14 | 25.5277 | 151.8912 | 117.6729 | 150.1081 | 108.0344 | 63.7835 | 0.014389 | 0.35145 | 0.005057 | 24.425 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8469 | 15.9012 | 20.6506 | 4.3972 | 48.8519 | 131.2406 | 97.0223 | 129.4575 | 87.3838
2012-10-31 04:14 | 25.5322 | 152.0076 | 117.7533 | 150.2168 | 108.0427 | 63.7806 | 0.014363 | 0.3515 | 0.005049 | 24.4723 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8485 | 15.9014 | 20.6792 | 4.397 | 48.8535 | 131.3284 | 97.0741 | 129.5376 | 87.3635
2012-10-31 04:14 | 25.5262 | 152.0982 | 117.8535 | 150.2918 | 108.0897 | 63.7991 | 0.014379 | 0.35147 | 0.005054 | 24.443 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8481 | 15.9014 | 20.6812 | 4.3983 | 48.8532 | 131.417 | 97.1723 | 129.6106 | 87.4085
2012-10-31 04:14 | 25.527 | 152.1028 | 117.9074 | 150.4083 | 108.0791 | 63.8089 | 0.014395 | 0.35147 | 0.005059 | 24.4158 | 1.7527 | 27.8707 | 48.8497 | 15.9014 | 20.6699 | 4.399 | 48.8548 | 131.4329 | 97.2375 | 129.7384 | 87.4092
2012-10-31 04:14 | 25.5277 | 152.2503 | 117.9688 | 150.4746 | 108.095 | 63.8175 | 0.014379 | 0.35148 | 0.005054 | 24.4441 | 1.7527 | 27.8706 | 48.8495 | 15.9013 | 20.6907 | 4.3996 | 48.8545 | 131.5596 | 97.2781 | 129.7839 | 87.4043
2012-10-31 04:14 | 25.5315 | 152.3468 | 117.9991 | 150.6212 | 108.1933 | 63.8297 | 0.01437 | 0.35152 | 0.005051 | 24.4624 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8484 | 15.9013 | 20.7026 | 4.4004 | 48.8535 | 131.6442 | 97.2965 | 129.9186 | 87.4907
2012-10-31 04:14 | 25.5322 | 152.4093 | 118.1022 | 150.7106 | 108.247 | 63.847 | 0.01437 | 0.35141 | 0.00505 | 24.4543 | 1.7528 | 27.871 | 48.851 | 15.9013 | 20.6912 | 4.4016 | 48.856 | 131.7181 | 97.411 | 130.0194 | 87.5558
2012-10-31 04:15 | 25.5307 | 152.6125 | 118.2221 | 150.9252 | 108.4611 | 63.8667 | 0.01437 | 0.3515 | 0.005051 | 24.4603 | 1.7527 | 27.8707 | 48.8498 | 15.9013 | 20.6736 | 4.403 | 48.8548 | 131.9389 | 97.5485 | 130.2516 | 87.7875
2012-10-31 04:15 | 25.533 | 152.8852 | 118.4862 | 151.2093 | 108.7207 | 63.8996 | 0.014376 | 0.35148 | 0.005053 | 24.4492 | 1.7527 | 27.8706 | 48.8491 | 15.9014 | 20.684 | 4.4052 | 48.8541 | 132.2012 | 97.8022 | 130.5253 | 88.0367
2012-10-31 04:15 | 25.536 | 153.0892 | 118.6106 | 151.3898 | 108.7615 | 63.906 | 0.014367 | 0.35148 | 0.00505 | 24.4645 | 1.7527 | 27.8701 | 48.8477 | 15.9013 | 20.703 | 4.4057 | 48.8527 | 132.3862 | 97.9076 | 130.6868 | 88.0585
2012-10-31 04:15 | 25.5315 | 153.1658 | 118.6858 | 151.451 | 108.7911 | 63.9106 | 0.014376 | 0.3515 | 0.005053 | 24.4501 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8438 | 15.9014 | 20.6503 | 4.406 | 48.8489 | 132.5155 | 98.0355 | 130.8007 | 88.1408
2012-10-31 04:15 | 25.5337 | 153.2762 | 118.7373 | 151.5574 | 108.8803 | 63.9285 | 0.014379 | 0.35145 | 0.005054 | 24.442 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8442 | 15.9013 | 20.7288 | 4.4072 | 48.8492 | 132.5474 | 98.0085 | 130.8286 | 88.1515
2012-10-31 04:15 | 25.5337 | 153.3226 | 118.8208 | 151.6307 | 108.9522 | 63.9372 | 0.014379 | 0.35157 | 0.005055 | 24.45 | 1.7527 | 27.8693 | 48.8456 | 15.9011 | 20.7048 | 4.4078 | 48.8506 | 132.6178 | 98.116 | 130.9259 | 88.2474
2012-10-31 04:15 | 25.5367 | 153.4106 | 118.8807 | 151.6723 | 109.0157 | 63.9453 | 0.014386 | 0.35152 | 0.005057 | 24.4351 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8459 | 15.9013 | 20.6756 | 4.4084 | 48.8509 | 132.735 | 98.2051 | 130.9967 | 88.3401
2012-10-31 04:15 | 25.5292 | 153.4688 | 118.9377 | 151.7807 | 109.0385 | 63.9557 | 0.01437 | 0.35148 | 0.005051 | 24.4594 | 1.7525 | 27.8677 | 48.8392 | 15.9014 | 20.6601 | 4.4091 | 48.8442 | 132.8087 | 98.2776 | 131.1206 | 88.3784
2012-10-31 04:15 | 25.5352 | 153.5637 | 118.9892 | 151.8755 | 109.2072 | 63.9684 | 0.014367 | 0.35144 | 0.005049 | 24.4614 | 1.7525 | 27.8668 | 48.8362 | 15.9013 | 20.6781 | 4.41 | 48.8413 | 132.8856 | 98.3111 | 131.1974 | 88.5291
2012-10-31 04:15 | 25.518 | 153.6315 | 119.0441 | 151.9394 | 109.1975 | 63.9655 | 0.014367 | 0.3515 | 0.00505 | 24.4654 | 1.7525 | 27.8676 | 48.8389 | 15.9013 | 20.681 | 4.4098 | 48.844 | 132.9505 | 98.3631 | 131.2584 | 88.5165
2012-10-31 04:15 | 25.5375 | 153.6974 | 119.1281 | 152.0747 | 109.2322 | 63.9719 | 0.014354 | 0.35144 | 0.005045 | 24.4836 | 1.7526 | 27.8682 | 48.8409 | 15.9013 | 20.6724 | 4.4102 | 48.846 | 133.025 | 98.4557 | 131.4023 | 88.5598
2012-10-31 04:15 | 25.5307 | 153.8182 | 119.1896 | 152.1452 | 109.2935 | 63.9811 | 0.014367 | 0.35151 | 0.00505 | 24.4664 | 1.7526 | 27.869 | 48.8441 | 15.9013 | 20.6817 | 4.4109 | 48.8491 | 133.1365 | 98.5079 | 131.4635 | 88.6118
2012-10-31 04:15 | 25.527 | 153.8918 | 119.258 | 152.2496 | 109.4033 | 63.9961 | 0.01437 | 0.35154 | 0.005052 | 24.4633 | 1.7527 | 27.87 | 48.8476 | 15.9012 | 20.6579 | 4.4119 | 48.8526 | 133.2339 | 98.6001 | 131.5917 | 88.7454
2012-10-31 04:15 | 25.5285 | 153.9706 | 119.3962 | 152.3129 | 109.454 | 64.01 | 0.014363 | 0.35152 | 0.005049 | 24.4743 | 1.7527 | 27.8709 | 48.8503 | 15.9014 | 20.6996 | 4.4128 | 48.8554 | 133.271 | 98.6966 | 131.6133 | 88.7544
2012-10-31 04:15 | 25.5285 | 154.0595 | 119.4151 | 152.4249 | 109.4843 | 64.0071 | 0.014367 | 0.35154 | 0.005051 | 24.4684 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8503 | 15.9013 | 20.7036 | 4.4126 | 48.8554 | 133.3559 | 98.7115 | 131.7213 | 88.7807
2012-10-31 04:15 | 25.5247 | 154.1524 | 119.4531 | 152.4713 | 109.5675 | 64.0204 | 0.014373 | 0.35152 | 0.005052 | 24.4572 | 1.7528 | 27.871 | 48.8508 | 15.9013 | 20.6958 | 4.4136 | 48.8559 | 133.4566 | 98.7573 | 131.7755 | 88.8717
2012-10-31 04:15 | 25.5292 | 154.2033 | 119.5525 | 152.5763 | 109.6514 | 64.0343 | 0.01437 | 0.3516 | 0.005052 | 24.4674 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8498 | 15.9014 | 20.7484 | 4.4145 | 48.8548 | 133.4549 | 98.8041 | 131.8279 | 88.903
2012-10-31 04:15 | 25.5217 | 154.2886 | 119.6095 | 152.6306 | 109.678 | 64.0429 | 0.01437 | 0.35157 | 0.005052 | 24.4653 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8484 | 15.9013 | 20.7088 | 4.4151 | 48.8534 | 133.5798 | 98.9007 | 131.9218 | 88.9692
2012-10-31 04:15 | 25.533 | 154.3695 | 119.7043 | 152.7075 | 109.712 | 64.0395 | 0.014363 | 0.35152 | 0.005049 | 24.4743 | 1.7527 | 27.8702 | 48.8481 | 15.9013 | 20.6679 | 4.4149 | 48.8531 | 133.7016 | 99.0364 | 132.0396 | 89.0441
2012-10-31 04:15 | 25.5247 | 154.4347 | 119.696 | 152.7842 | 109.7491 | 64.0528 | 0.014363 | 0.35154 | 0.005049 | 24.4752 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8489 | 15.9012 | 20.6717 | 4.4158 | 48.8539 | 133.763 | 99.0243 | 132.1125 | 89.0774
2012-10-31 04:15 | 25.5202 | 154.5268 | 119.813 | 152.8647 | 109.7522 | 64.058 | 0.014376 | 0.35152 | 0.005054 | 24.4521 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8484 | 15.9014 | 20.6953 | 4.4162 | 48.8535 | 133.8315 | 99.1177 | 132.1694 | 89.0569
2012-10-31 04:16 | 25.5315 | 154.6116 | 119.866 | 152.9417 | 109.8619 | 64.073 | 0.01437 | 0.35154 | 0.005052 | 24.4633 | 1.7527 | 27.8696 | 48.8465 | 15.9012 | 20.6905 | 4.4172 | 48.8516 | 133.9211 | 99.1755 | 132.2512 | 89.1714
2012-10-31 04:16 | 25.524 | 154.6583 | 119.8889 | 153.0308 | 109.9679 | 64.0817 | 0.01437 | 0.35154 | 0.005052 | 24.4633 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8443 | 15.9014 | 20.675 | 4.4178 | 48.8493 | 133.9833 | 99.2139 | 132.3558 | 89.2929
2012-10-31 04:16 | 25.5307 | 154.7075 | 119.9867 | 153.1071 | 110.179 | 64.0817 | 0.01437 | 0.35148 | 0.005051 | 24.4594 | 1.7527 | 27.87 | 48.8471 | 15.9014 | 20.762 | 4.4178 | 48.8522 | 133.9455 | 99.2247 | 132.3451 | 89.417
2012-10-31 04:16 | 25.5307 | 154.8274 | 120.055 | 153.2037 | 110.1146 | 64.0828 | 0.014379 | 0.35154 | 0.005055 | 24.448 | 1.7527 | 27.8697 | 48.8461 | 15.9014 | 20.6897 | 4.4179 | 48.8511 | 134.1377 | 99.3653 | 132.514 | 89.4249
2012-10-31 04:16 | 25.5285 | 154.8445 | 120.087 | 153.2517 | 110.1843 | 64.1065 | 0.014363 | 0.35157 | 0.00505 | 24.4773 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8482 | 15.9013 | 20.7076 | 4.4195 | 48.8533 | 134.1369 | 99.3794 | 132.5441 | 89.4767
2012-10-31 04:16 | 25.5247 | 154.9452 | 120.2047 | 153.2981 | 110.2108 | 64.1111 | 0.014379 | 0.35157 | 0.005055 | 24.45 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8462 | 15.9014 | 20.6717 | 4.4198 | 48.8512 | 134.2735 | 99.533 | 132.6264 | 89.5391
2012-10-31 04:16 | 25.527 | 155.0442 | 120.2373 | 153.397 | 110.2017 | 64.1019 | 0.014363 | 0.35163 | 0.00505 | 24.4813 | 1.7527 | 27.8702 | 48.8474 | 15.9015 | 20.7101 | 4.4192 | 48.8525 | 134.3341 | 99.5272 | 132.6869 | 89.4916
2012-10-31 04:16 | 25.5232 | 155.0829 | 120.2905 | 153.4474 | 110.2812 | 64.1256 | 0.014376 | 0.35157 | 0.005054 | 24.4551 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8476 | 15.9015 | 20.6983 | 4.4208 | 48.8527 | 134.3846 | 99.5922 | 132.7491 | 89.5829
2012-10-31 04:16 | 25.524 | 155.1611 | 120.3406 | 153.5564 | 110.3804 | 64.1273 | 0.014363 | 0.35157 | 0.00505 | 24.4773 | 1.7527 | 27.8701 | 48.8472 | 15.9015 | 20.7111 | 4.4209 | 48.8523 | 134.45 | 99.6295 | 132.8453 | 89.6693
2012-10-31 04:16 | 25.521 | 155.2587 | 120.4174 | 153.6616 | 110.3963 | 64.1441 | 0.014379 | 0.35157 | 0.005055 | 24.45 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8456 | 15.9014 | 20.7202 | 4.4221 | 48.8506 | 134.5385 | 99.6972 | 132.9414 | 89.6761
2012-10-31 04:16 | 25.521 | 155.3206 | 120.4781 | 153.7698 | 110.4909 | 64.1527 | 0.014382 | 0.35163 | 0.005057 | 24.449 | 1.7527 | 27.8697 | 48.8461 | 15.9013 | 20.676 | 4.4227 | 48.8512 | 134.6446 | 99.8021 | 133.0938 | 89.8149
2012-10-31 04:16 | 25.5255 | 155.4025 | 120.5661 | 153.813 | 110.5219 | 64.1579 | 0.014376 | 0.35151 | 0.005053 | 24.4511 | 1.7527 | 27.8699 | 48.8468 | 15.9014 | 20.7126 | 4.423 | 48.8519 | 134.6899 | 99.8535 | 133.1004 | 89.8093
2012-10-31 04:16 | 25.524 | 155.3971 | 120.576 | 153.8927 | 110.6264 | 64.1522 | 0.014363 | 0.35164 | 0.005051 | 24.4823 | 1.7526 | 27.8695 | 48.8454 | 15.9014 | 20.7111 | 4.4227 | 48.8504 | 134.686 | 99.8649 | 133.1816 | 89.9153
2012-10-31 04:16 | 25.5292 | 155.5106 | 120.6534 | 153.9249 | 110.643 | 64.1678 | 0.01437 | 0.35158 | 0.005052 | 24.4664 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8488 | 15.9013 | 20.7565 | 4.4237 | 48.8539 | 134.7541 | 99.8969 | 133.1684 | 89.8865
2012-10-31 04:16 | 25.5217 | 155.5883 | 120.699 | 153.9793 | 110.643 | 64.1707 | 0.014376 | 0.35165 | 0.005055 | 24.4612 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8496 | 15.9014 | 20.7088 | 4.4239 | 48.8547 | 134.8795 | 99.9902 | 133.2705 | 89.9342
2012-10-31 04:16 | 25.5232 | 155.6788 | 120.7689 | 154.0774 | 110.6559 | 64.1782 | 0.01437 | 0.35161 | 0.005053 | 24.4684 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8499 | 15.9014 | 20.7264 | 4.4244 | 48.8549 | 134.9524 | 100.0425 | 133.351 | 89.9295
2012-10-31 04:16 | 25.5232 | 155.7291 | 120.7613 | 154.1084 | 110.6559 | 64.192 | 0.014389 | 0.35164 | 0.00506 | 24.438 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8484 | 15.9015 | 20.7103 | 4.4254 | 48.8535 | 135.0188 | 100.051 | 133.3981 | 89.9456
2012-10-31 04:16 | 25.5217 | 155.7663 | 120.8168 | 154.2113 | 110.6733 | 64.1868 | 0.01437 | 0.35161 | 0.005053 | 24.4684 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8485 | 15.9013 | 20.6807 | 4.425 | 48.8535 | 135.0856 | 100.1361 | 133.5306 | 89.9926
2012-10-31 04:16 | 25.515 | 155.8176 | 120.9088 | 154.2394 | 110.7877 | 64.2013 | 0.014382 | 0.35158 | 0.005056 | 24.446 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8486 | 15.9013 | 20.6861 | 4.426 | 48.8537 | 135.1315 | 100.2227 | 133.5533 | 90.1016
2012-10-31 04:16 | 25.527 | 155.8877 | 120.9322 | 154.3558 | 110.7959 | 64.1949 | 0.01437 | 0.35151 | 0.005051 | 24.4613 | 1.7527 | 27.8706 | 48.8492 | 15.9014 | 20.69 | 4.4256 | 48.8543 | 135.1977 | 100.2422 | 133.6658 | 90.1059
2012-10-31 04:16 | 25.5232 | 156.0116 | 120.9664 | 154.4332 | 110.7921 | 64.2186 | 0.01437 | 0.35165 | 0.005053 | 24.4714 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8463 | 15.9014 | 20.6742 | 4.4272 | 48.8514 | 135.3374 | 100.2922 | 133.759 | 90.1179
2012-10-31 04:16 | 25.53 | 156.03 | 121.0415 | 154.4477 | 110.9352 | 64.2209 | 0.01436 | 0.3516 | 0.005049 | 24.4844 | 1.7526 | 27.8683 | 48.8409 | 15.9014 | 20.689 | 4.4274 | 48.846 | 135.341 | 100.3525 | 133.7587 | 90.2462
2012-10-31 04:16 | 25.5195 | 156.0621 | 121.0538 | 154.5029 | 110.9663 | 64.2331 | 0.014392 | 0.35163 | 0.005061 | 24.432 | 1.7526 | 27.8684 | 48.8416 | 15.9014 | 20.6785 | 4.4282 | 48.8466 | 135.3836 | 100.3753 | 133.8244 | 90.2878
2012-10-31 04:16 | 25.5195 | 156.1472 | 121.088 | 154.6151 | 111.0534 | 64.2279 | 0.014367 | 0.3516 | 0.005051 | 24.4725 | 1.7526 | 27.8687 | 48.8428 | 15.9013 | 20.6584 | 4.4279 | 48.8479 | 135.4888 | 100.4296 | 133.9567 | 90.395
2012-10-31 04:17 | 25.5225 | 156.2083 | 121.1479 | 154.6606 | 111.1775 | 64.2441 | 0.014376 | 0.35155 | 0.005054 | 24.4542 | 1.7526 | 27.869 | 48.8437 | 15.9013 | 20.6735 | 4.429 | 48.8487 | 135.5348 | 100.4744 | 133.9871 | 90.504
2012-10-31 04:17 | 25.5217 | 156.2656 | 121.2307 | 154.714 | 111.154 | 64.2458 | 0.014376 | 0.35164 | 0.005055 | 24.4601 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8456 | 15.9013 | 20.6606 | 4.4291 | 48.8507 | 135.605 | 100.5701 | 134.0534 | 90.4934
2012-10-31 04:17 | 25.53 | 156.3552 | 121.2542 | 154.7919 | 111.2229 | 64.2585 | 0.014376 | 0.35164 | 0.005055 | 24.4601 | 1.7527 | 27.87 | 48.8472 | 15.9013 | 20.693 | 4.43 | 48.8523 | 135.6622 | 100.5612 | 134.0989 | 90.5299
2012-10-31 04:17 | 25.5345 | 156.4255 | 121.3536 | 154.8621 | 111.2577 | 64.2597 | 0.014376 | 0.35167 | 0.005056 | 24.4622 | 1.7527 | 27.8697 | 48.8458 | 15.9014 | 20.6975 | 4.4301 | 48.8509 | 135.728 | 100.6561 | 134.1646 | 90.5602
2012-10-31 04:17 | 25.5307 | 156.441 | 121.3612 | 154.9396 | 111.2614 | 64.2724 | 0.014363 | 0.3516 | 0.00505 | 24.4793 | 1.7527 | 27.8701 | 48.8474 | 15.9015 | 20.6656 | 4.4309 | 48.8524 | 135.7754 | 100.6956 | 134.274 | 90.5958
2012-10-31 04:17 | 25.5262 | 156.5217 | 121.4061 | 154.966 | 111.3364 | 64.2787 | 0.014367 | 0.35164 | 0.005052 | 24.4755 | 1.7527 | 27.8699 | 48.8466 | 15.9014 | 20.6932 | 4.4314 | 48.8516 | 135.8285 | 100.7129 | 134.2728 | 90.6432
2012-10-31 04:17 | 25.5217 | 156.5675 | 121.4548 | 155.0118 | 111.3849 | 64.2747 | 0.014382 | 0.35164 | 0.005057 | 24.4499 | 1.7527 | 27.8696 | 48.8456 | 15.9014 | 20.6968 | 4.4311 | 48.8507 | 135.8707 | 100.758 | 134.315 | 90.6881
2012-10-31 04:17 | 25.533 | 156.633 | 121.4927 | 155.0966 | 111.5249 | 64.2932 | 0.01437 | 0.35165 | 0.005053 | 24.4714 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8437 | 15.9014 | 20.7402 | 4.4324 | 48.8488 | 135.8928 | 100.7525 | 134.3564 | 90.7847
2012-10-31 04:17 | 25.5292 | 156.6834 | 121.5876 | 155.1354 | 111.5666 | 64.2966 | 0.014386 | 0.35158 | 0.005058 | 24.4392 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8436 | 15.9015 | 20.6882 | 4.4326 | 48.8486 | 135.9952 | 100.8994 | 134.4472 | 90.8784
2012-10-31 04:17 | 25.5367 | 156.718 | 121.6407 | 155.2318 | 111.6157 | 64.2984 | 0.014379 | 0.35163 | 0.005056 | 24.4541 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8439 | 15.9014 | 20.7118 | 4.4327 | 48.849 | 136.0062 | 100.9289 | 134.52 | 90.9039
2012-10-31 04:17 | 25.5322 | 156.8103 | 121.7122 | 155.2467 | 111.615 | 64.3215 | 0.014373 | 0.35165 | 0.005054 | 24.4663 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8435 | 15.9015 | 20.7193 | 4.4343 | 48.8485 | 136.091 | 100.9929 | 134.5274 | 90.8957
2012-10-31 04:17 | 25.5345 | 156.8475 | 121.7221 | 155.3109 | 111.7082 | 64.3232 | 0.014379 | 0.3516 | 0.005056 | 24.452 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8448 | 15.9015 | 20.6373 | 4.4344 | 48.8498 | 136.2102 | 101.0848 | 134.6736 | 91.0709
2012-10-31 04:17 | 25.5247 | 156.888 | 121.7693 | 155.3398 | 111.6529 | 64.3221 | 0.014363 | 0.35167 | 0.005051 | 24.4843 | 1.7526 | 27.8693 | 48.8451 | 15.9013 | 20.6717 | 4.4344 | 48.8502 | 136.2163 | 101.0976 | 134.6681 | 90.9812
2012-10-31 04:17 | 25.5285 | 156.9732 | 121.7921 | 155.4442 | 111.7552 | 64.3261 | 0.01436 | 0.35168 | 0.00505 | 24.4905 | 1.7526 | 27.8687 | 48.8422 | 15.9015 | 20.6433 | 4.4346 | 48.8473 | 136.3299 | 101.1488 | 134.8009 | 91.1119
2012-10-31 04:17 | 25.5345 | 157.0063 | 121.8703 | 155.5392 | 111.7536 | 64.3296 | 0.014376 | 0.35165 | 0.005055 | 24.4612 | 1.7526 | 27.8685 | 48.842 | 15.9014 | 20.6533 | 4.4349 | 48.847 | 136.353 | 101.217 | 134.8859 | 91.1003
2012-10-31 04:17 | 25.5337 | 157.079 | 121.9378 | 155.5306 | 111.8058 | 64.3354 | 0.014357 | 0.35164 | 0.005048 | 24.4925 | 1.7525 | 27.8674 | 48.838 | 15.9014 | 20.6606 | 4.4353 | 48.8431 | 136.4184 | 101.2772 | 134.87 | 91.1452
2012-10-31 04:17 | 25.5404 | 157.0935 | 121.9825 | 155.5799 | 111.7898 | 64.3417 | 0.014363 | 0.35164 | 0.005051 | 24.4823 | 1.7526 | 27.8686 | 48.8419 | 15.9015 | 20.6833 | 4.4357 | 48.8469 | 136.4102 | 101.2992 | 134.8966 | 91.1065
2012-10-31 04:17 | 25.5427 | 157.1694 | 122.0304 | 155.6712 | 111.9435 | 64.3469 | 0.014373 | 0.35164 | 0.005054 | 24.4652 | 1.7526 | 27.8685 | 48.8416 | 15.9015 | 20.6736 | 4.4361 | 48.8467 | 136.4958 | 101.3568 | 134.9976 | 91.2699
2012-10-31 04:17 | 25.5412 | 157.2298 | 122.0707 | 155.7277 | 111.9723 | 64.3591 | 0.014386 | 0.35163 | 0.005058 | 24.4422 | 1.7526 | 27.8687 | 48.8425 | 15.9014 | 20.7002 | 4.4369 | 48.8476 | 136.5296 | 101.3705 | 135.0275 | 91.2721
2012-10-31 04:17 | 25.5442 | 157.3103 | 122.1155 | 155.7772 | 111.8996 | 64.3643 | 0.014367 | 0.35167 | 0.005052 | 24.4775 | 1.7526 | 27.8693 | 48.8444 | 15.9015 | 20.6751 | 4.4373 | 48.8495 | 136.6352 | 101.4404 | 135.1021 | 91.2245
2012-10-31 04:17 | 25.5442 | 157.349 | 122.1573 | 155.8159 | 111.9904 | 64.3712 | 0.014382 | 0.35168 | 0.005058 | 24.453 | 1.7527 | 27.8699 | 48.8465 | 15.9015 | 20.6389 | 4.4378 | 48.8516 | 136.7101 | 101.5184 | 135.177 | 91.3515
2012-10-31 04:17 | 25.5524 | 157.3805 | 122.1427 | 155.9092 | 111.9986 | 64.3608 | 0.014367 | 0.35167 | 0.005052 | 24.4775 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8437 | 15.9016 | 20.6953 | 4.437 | 48.8488 | 136.6852 | 101.4474 | 135.2139 | 91.3033
2012-10-31 04:17 | 25.5472 | 157.445 | 122.1945 | 155.9427 | 112.0464 | 64.3741 | 0.014376 | 0.35164 | 0.005055 | 24.4601 | 1.7526 | 27.8686 | 48.842 | 15.9014 | 20.662 | 4.438 | 48.8471 | 136.783 | 101.5325 | 135.2807 | 91.3844
2012-10-31 04:17 | 25.5562 | 157.5237 | 122.2605 | 155.9982 | 112.1312 | 64.3804 | 0.014379 | 0.3517 | 0.005057 | 24.4591 | 1.7526 | 27.8686 | 48.8425 | 15.9014 | 20.6469 | 4.4384 | 48.8475 | 136.8768 | 101.6136 | 135.3513 | 91.4843
2012-10-31 04:18 | 25.5547 | 157.5377 | 122.3008 | 156.105 | 112.1789 | 64.3862 | 0.014382 | 0.35165 | 0.005057 | 24.451 | 1.7526 | 27.869 | 48.8434 | 15.9015 | 20.6816 | 4.4388 | 48.8485 | 136.8561 | 101.6192 | 135.4234 | 91.4973
2012-10-31 04:18 | 25.5524 | 157.5974 | 122.3517 | 156.0563 | 112.1879 | 64.3816 | 0.014351 | 0.35173 | 0.005048 | 24.5088 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8451 | 15.9013 | 20.6311 | 4.4385 | 48.8501 | 136.9663 | 101.7206 | 135.4252 | 91.5568
2012-10-31 04:18 | 25.5464 | 157.6263 | 122.4255 | 156.1548 | 112.1819 | 64.4001 | 0.01437 | 0.35168 | 0.005054 | 24.4734 | 1.7527 | 27.8702 | 48.8477 | 15.9015 | 20.6974 | 4.4397 | 48.8527 | 136.9289 | 101.7281 | 135.4574 | 91.4845
2012-10-31 04:18 | 25.5539 | 157.7035 | 122.4482 | 156.1894 | 112.1819 | 64.4024 | 0.014367 | 0.35171 | 0.005053 | 24.4805 | 1.7527 | 27.8709 | 48.8502 | 15.9014 | 20.6848 | 4.4399 | 48.8553 | 137.0187 | 101.7634 | 135.5046 | 91.4971
2012-10-31 04:18 | 25.5494 | 157.7726 | 122.4475 | 156.2429 | 112.2342 | 64.4018 | 0.014392 | 0.35167 | 0.005061 | 24.435 | 1.7528 | 27.871 | 48.851 | 15.9013 | 20.6803 | 4.4399 | 48.8561 | 137.0923 | 101.7672 | 135.5626 | 91.5539
2012-10-31 04:18 | 25.5577 | 157.8274 | 122.49 | 156.3364 | 112.2538 | 64.4151 | 0.014373 | 0.35168 | 0.005055 | 24.4683 | 1.7527 | 27.8707 | 48.8494 | 15.9014 | 20.7448 | 4.4408 | 48.8545 | 137.0826 | 101.7452 | 135.5916 | 91.509
2012-10-31 04:18 | 25.5442 | 157.8681 | 122.5145 | 156.3461 | 112.176 | 64.4221 | 0.014392 | 0.35167 | 0.005061 | 24.435 | 1.7527 | 27.8699 | 48.847 | 15.9014 | 20.6992 | 4.4413 | 48.852 | 137.1689 | 101.8153 | 135.6469 | 91.4768
2012-10-31 04:18 | 25.5404 | 157.8953 | 122.5677 | 156.4275 | 112.1532 | 64.4226 | 0.014373 | 0.35158 | 0.005053 | 24.4613 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8484 | 15.9013 | 20.6512 | 4.4413 | 48.8534 | 137.2441 | 101.9165 | 135.7763 | 91.502
2012-10-31 04:18 | 25.5404 | 157.9651 | 122.5563 | 156.4856 | 112.1949 | 64.4249 | 0.01437 | 0.35164 | 0.005053 | 24.4704 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8466 | 15.9013 | 20.6472 | 4.4415 | 48.8517 | 137.3179 | 101.9091 | 135.8384 | 91.5477
2012-10-31 04:18 | 25.5382 | 158.0249 | 122.5845 | 156.5221 | 112.257 | 64.4249 | 0.014376 | 0.3517 | 0.005056 | 24.4642 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8456 | 15.9013 | 20.6932 | 4.4415 | 48.8506 | 137.3317 | 101.8913 | 135.8289 | 91.5638
2012-10-31 04:18 | 25.5419 | 158.1061 | 122.5578 | 156.5529 | 112.2342 | 64.4394 | 0.01437 | 0.35164 | 0.005053 | 24.4704 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8437 | 15.9012 | 20.6648 | 4.4425 | 48.8488 | 137.4413 | 101.893 | 135.8881 | 91.5694
2012-10-31 04:18 | 25.5307 | 158.0716 | 122.6036 | 156.6114 | 112.3063 | 64.4325 | 0.01437 | 0.35168 | 0.005054 | 24.4734 | 1.7527 | 27.8698 | 48.847 | 15.9013 | 20.6897 | 4.442 | 48.852 | 137.3819 | 101.9139 | 135.9217 | 91.6166
2012-10-31 04:18 | 25.5367 | 158.1629 | 122.621 | 156.6445 | 112.4221 | 64.4452 | 0.014373 | 0.3517 | 0.005055 | 24.4693 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8487 | 15.9013 | 20.6555 | 4.4429 | 48.8538 | 137.5074 | 101.9655 | 135.989 | 91.7666
2012-10-31 04:18 | 25.5285 | 158.2089 | 122.6622 | 156.6944 | 112.5389 | 64.4596 | 0.014363 | 0.35173 | 0.005052 | 24.4883 | 1.7527 | 27.8708 | 48.85 | 15.9013 | 20.6232 | 4.4438 | 48.8551 | 137.5857 | 102.039 | 136.0712 | 91.9157
2012-10-31 04:18 | 25.536 | 158.2629 | 122.7381 | 156.7561 | 112.5388 | 64.4538 | 0.01437 | 0.35174 | 0.005055 | 24.4775 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8502 | 15.9013 | 20.6749 | 4.4434 | 48.8553 | 137.588 | 102.0632 | 136.0812 | 91.8639
2012-10-31 04:18 | 25.527 | 158.3198 | 122.7861 | 156.7974 | 112.6131 | 64.4579 | 0.014363 | 0.3517 | 0.005051 | 24.4863 | 1.7527 | 27.8704 | 48.849 | 15.9012 | 20.686 | 4.4437 | 48.854 | 137.6338 | 102.1001 | 136.1114 | 91.9271
2012-10-31 04:18 | 25.5307 | 158.3157 | 122.8202 | 156.8437 | 112.6661 | 64.4608 | 0.014367 | 0.35168 | 0.005053 | 24.4785 | 1.7527 | 27.8701 | 48.8472 | 15.9015 | 20.7299 | 4.4439 | 48.8523 | 137.5858 | 102.0903 | 136.1138 | 91.9362
2012-10-31 04:18 | 25.524 | 158.3982 | 122.9123 | 156.899 | 112.6897 | 64.4694 | 0.01437 | 0.35174 | 0.005055 | 24.4775 | 1.7527 | 27.8693 | 48.8452 | 15.9012 | 20.6629 | 4.4445 | 48.8502 | 137.7353 | 102.2494 | 136.2361 | 92.0268
2012-10-31 04:18 | 25.5277 | 158.4251 | 122.9008 | 156.9336 | 112.7426 | 64.4827 | 0.014357 | 0.35174 | 0.00505 | 24.4996 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8467 | 15.9013 | 20.6706 | 4.4454 | 48.8518 | 137.7545 | 102.2302 | 136.263 | 92.072
2012-10-31 04:18 | 25.5225 | 158.4703 | 123.002 | 156.9826 | 112.8131 | 64.4787 | 0.014389 | 0.35173 | 0.005061 | 24.4441 | 1.7526 | 27.8688 | 48.8432 | 15.9013 | 20.6695 | 4.4452 | 48.8482 | 137.8008 | 102.3325 | 136.3131 | 92.1436
2012-10-31 04:18 | 25.524 | 158.5106 | 123.0339 | 157.0422 | 112.8411 | 64.4949 | 0.014363 | 0.35173 | 0.005052 | 24.4883 | 1.7526 | 27.8691 | 48.8444 | 15.9013 | 20.6589 | 4.4463 | 48.8495 | 137.8517 | 102.375 | 136.3833 | 92.1822
2012-10-31 04:18 | 25.5247 | 158.581 | 123.046 | 157.0739 | 112.9176 | 64.4937 | 0.014367 | 0.3517 | 0.005053 | 24.4795 | 1.7526 | 27.8694 | 48.845 | 15.9014 | 20.6917 | 4.4462 | 48.8501 | 137.8893 | 102.3543 | 136.3822 | 92.2259
2012-10-31 04:18 | 25.5277 | 158.6383 | 123.1023 | 157.1273 | 112.966 | 64.4937 | 0.014386 | 0.35167 | 0.005059 | 24.4452 | 1.7526 | 27.869 | 48.844 | 15.9013 | 20.6867 | 4.4462 | 48.849 | 137.9516 | 102.4156 | 136.4406 | 92.2793
2012-10-31 04:18 | 25.521 | 158.6665 | 123.1488 | 157.1825 | 113.0691 | 64.5024 | 0.014376 | 0.35173 | 0.005056 | 24.4662 | 1.7526 | 27.8693 | 48.8451 | 15.9013 | 20.668 | 4.4468 | 48.8501 | 137.9985 | 102.4808 | 136.5145 | 92.4011
2012-10-31 04:19 | 25.5172 | 158.6859 | 123.2172 | 157.2058 | 112.982 | 64.5012 | 0.014373 | 0.35178 | 0.005056 | 24.4753 | 1.7526 | 27.8688 | 48.844 | 15.901 | 20.6722 | 4.4467 | 48.849 | 138.0137 | 102.545 | 136.5336 | 92.3098
2012-10-31 04:19 | 25.5195 | 158.7813 | 123.2119 | 157.2624 | 112.9351 | 64.5111 | 0.014373 | 0.35174 | 0.005056 | 24.4723 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8446 | 15.9013 | 20.6745 | 4.4474 | 48.8497 | 138.1068 | 102.5374 | 136.5879 | 92.2606
2012-10-31 04:19 | 25.518 | 158.8495 | 123.2674 | 157.2996 | 112.9222 | 64.5197 | 0.014379 | 0.35183 | 0.005059 | 24.4681 | 1.7527 | 27.8703 | 48.8484 | 15.9013 | 20.665 | 4.448 | 48.8535 | 138.1845 | 102.6024 | 136.6346 | 92.2572
2012-10-31 04:19 | 25.527 | 158.843 | 123.2992 | 157.3783 | 113.0221 | 64.5255 | 0.014376 | 0.35177 | 0.005057 | 24.4692 | 1.7527 | 27.8705 | 48.8496 | 15.9012 | 20.6981 | 4.4484 | 48.8547 | 138.1449 | 102.6011 | 136.6802 | 92.324
2012-10-31 04:19 | 25.5202 | 158.906 | 123.3076 | 157.3948 | 113.0721 | 64.5249 | 0.014379 | 0.35173 | 0.005057 | 24.4611 | 1.7526 | 27.8694 | 48.8451 | 15.9014 | 20.7113 | 4.4483 | 48.8502 | 138.1947 | 102.5963 | 136.6835 | 92.3608
2012-10-31 04:19 | 25.5202 | 158.9409 | 123.3456 | 157.4684 | 113.11 | 64.5296 | 0.014373 | 0.35177 | 0.005056 | 24.4743 | 1.7526 | 27.8689 | 48.8434 | 15.9013 | 20.6953 | 4.4487 | 48.8485 | 138.2456 | 102.6503 | 136.7731 | 92.4147
2012-10-31 04:19 | 25.5217 | 158.9385 | 123.389 | 157.466 | 113.1077 | 64.5336 | 0.01437 | 0.35171 | 0.005054 | 24.4754 | 1.7526 | 27.8686 | 48.8423 | 15.9014 | 20.6687 | 4.4489 | 48.8474 | 138.2698 | 102.7203 | 136.7973 | 92.439
2012-10-31 04:19 | 25.5307 | 159.0406 | 123.4132 | 157.5447 | 113.1394 | 64.5434 | 0.01437 | 0.35173 | 0.005054 | 24.4764 | 1.7525 | 27.8673 | 48.8376 | 15.9014 | 20.6696 | 4.4496 | 48.8427 | 138.371 | 102.7436 | 136.8751 | 92.4698
2012-10-31 04:19 | 25.5255 | 159.0625 | 123.427 | 157.5589 | 113.1645 | 64.5423 | 0.014373 | 0.35174 | 0.005056 | 24.4723 | 1.7526 | 27.8687 | 48.8424 | 15.9014 | 20.6564 | 4.4495 | 48.8474 | 138.4061 | 102.7706 | 136.9025 | 92.5081
2012-10-31 04:19 | 25.5247 | 159.085 | 123.4908 | 157.6007 | 113.3039 | 64.5457 | 0.014357 | 0.3518 | 0.005051 | 24.5036 | 1.7526 | 27.869 | 48.8434 | 15.9014 | 20.7158 | 4.4498 | 48.8485 | 138.3692 | 102.775 | 136.8849 | 92.5881
2012-10-31 04:19 | 25.5262 | 159.1059 | 123.5493 | 157.6332 | 113.3357 | 64.5579 | 0.014379 | 0.35177 | 0.005058 | 24.4641 | 1.7526 | 27.8693 | 48.8448 | 15.9014 | 20.6892 | 4.4506 | 48.8499 | 138.4167 | 102.8601 | 136.944 | 92.6465
2012-10-31 04:19 | 25.527 | 159.1493 | 123.5577 | 157.6805 | 113.3213 | 64.5561 | 0.014367 | 0.35171 | 0.005053 | 24.4805 | 1.7526 | 27.8692 | 48.8441 | 15.9015 | 20.686 | 4.4505 | 48.8491 | 138.4633 | 102.8717 | 136.9945 | 92.6353
2012-10-31 04:19 | 25.527 | 159.2191 | 123.6033 | 157.7037 | 113.3819 | 64.5683 | 0.014363 | 0.35178 | 0.005053 | 24.4924 | 1.7527 | 27.8695 | 48.8455 | 15.9014 | 20.6619 | 4.4513 | 48.8506 | 138.5572 | 102.9414 | 137.0418 | 92.72
2012-10-31 04:19 | 25.5307 | 159.2538 | 123.6413 | 157.75 | 113.3515 | 64.566 | 0.014373 | 0.35173 | 0.005055 | 24.4713 | 1.7527 | 27.8699 | 48.8471 | 15.9013 | 20.6977 | 4.4512 | 48.8521 | 138.5561 | 102.9436 | 137.0523 | 92.6538
2012-10-31 04:19 | 25.5232 | 159.2386 | 123.6528 | 157.82 | 113.363 | 64.5665 | 0.014373 | 0.35178 | 0.005056 | 24.4753 | 1.7527 | 27.8698 | 48.8467 | 15.9013 | 20.7143 | 4.4512 | 48.8518 | 138.5243 | 102.9385 | 137.1057 | 92.6487
2012-10-31 04:19 | 25.53 | 159.3152 | 123.7014 | 157.8268 | 113.4342 | 64.559 | 0.01437 | 0.35177 | 0.005055 | 24.4794 | 1.7527 | 27.87 | 48.847 | 15.9015 | 20.7171 | 4.4507 | 48.852 | 138.5981 | 102.9843 | 137.1097 | 92.7171
2012-10-31 04:19 | 25.5285 | 159.3641 | 123.7683 | 157.9028 | 113.4516 | 64.581 | 0.014373 | 0.35183 | 0.005057 | 24.4783 | 1.7527 | 27.8709 | 48.8503 | 15.9014 | 20.6875 | 4.4522 | 48.8554 | 138.6766 | 103.0808 | 137.2153 | 92.7641
2012-10-31 04:19 | 25.5307 | 159.4244 | 123.7857 | 157.9631 | 113.4803 | 64.5839 | 0.014379 | 0.35174 | 0.005058 | 24.4621 | 1.7528 | 27.8717 | 48.853 | 15.9014 | 20.7299 | 4.4524 | 48.858 | 138.6945 | 103.0558 | 137.2332 | 92.7504
2012-10-31 04:19 | 25.5307 | 159.4826 | 123.801 | 158.0212 | 113.5447 | 64.5891 | 0.014382 | 0.3518 | 0.00506 | 24.461 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8497 | 15.9015 | 20.6977 | 4.4528 | 48.8547 | 138.7849 | 103.1033 | 137.3235 | 92.847
2012-10-31 04:19 | 25.53 | 159.5168 | 123.8307 | 158.0167 | 113.5894 | 64.585 | 0.014367 | 0.35175 | 0.005054 | 24.4835 | 1.7527 | 27.8706 | 48.8491 | 15.9014 | 20.693 | 4.4525 | 48.8541 | 138.8238 | 103.1377 | 137.3237 | 92.8964
2012-10-31 04:19 | 25.5262 | 159.5324 | 123.8877 | 158.0477 | 113.5402 | 64.592 | 0.01437 | 0.3518 | 0.005055 | 24.4814 | 1.7527 | 27.8702 | 48.8478 | 15.9014 | 20.6812 | 4.453 | 48.8528 | 138.8512 | 103.2065 | 137.3665 | 92.859
2012-10-31 04:19 | 25.5225 | 159.6295 | 123.922 | 158.1215 | 113.6691 | 64.6018 | 0.014373 | 0.35177 | 0.005056 | 24.4743 | 1.7527 | 27.8704 | 48.8484 | 15.9015 | 20.6695 | 4.4536 | 48.8534 | 138.96 | 103.2525 | 137.452 | 92.9996
2012-10-31 04:19 | 25.5285 | 159.6278 | 123.9585 | 158.143 | 113.6334 | 64.596 | 0.014376 | 0.35177 | 0.005057 | 24.4692 | 1.7502 | 27.8306 | 48.709 | 15.9014 | 20.6835 | 4.4532 | 48.714 | 138.9443 | 103.275 | 137.4595 | 92.9499
2012-10-31 04:19 | 25.5225 | 159.6528 | 123.9258 | 158.1797 | 113.616 | 64.5902 | 0.014373 | 0.35177 | 0.005056 | 24.4743 | 1.7464 | 27.7698 | 48.4959 | 15.9016 | 20.6735 | 4.4528 | 48.501 | 138.9793 | 103.2523 | 137.5062 | 92.9425
2012-10-31 04:20 | 25.5225 | 159.6955 | 123.9486 | 158.2223 | 113.6804 | 64.5937 | 0.014363 | 0.3517 | 0.005051 | 24.4863 | 1.7451 | 27.7496 | 48.4246 | 15.9018 | 20.7056 | 4.4531 | 48.4296 | 138.9899 | 103.243 | 137.5167 | 92.9748
2012-10-31 04:20 | 25.5232 | 159.7039 | 123.9912 | 158.2656 | 113.4577 | 64.5995 | 0.014367 | 0.35171 | 0.005053 | 24.4805 | 1.7445 | 27.74 | 48.3916 | 15.9017 | 20.6902 | 4.4535 | 48.3966 | 139.0137 | 103.301 | 137.5754 | 92.7675
2012-10-31 04:20 | 25.5158 | 159.7043 | 123.999 | 158.3125 | 113.3783 | 64.5902 | 0.01436 | 0.35158 | 0.005049 | 24.4834 | 1.7444 | 27.7388 | 48.3875 | 15.9017 | 20.6748 | 4.4528 | 48.3926 | 139.0295 | 103.3242 | 137.6377 | 92.7035
2012-10-31 04:20 | 25.5128 | 159.7672 | 123.9846 | 158.3288 | 113.451 | 64.6006 | 0.014367 | 0.35151 | 0.00505 | 24.4664 | 1.7445 | 27.7407 | 48.3939 | 15.9018 | 20.7039 | 4.4536 | 48.399 | 139.0633 | 103.2807 | 137.6249 | 92.7471
2012-10-31 04:20 | 25.512 | 159.7664 | 123.9876 | 158.3552 | 113.7874 | 64.6128 | 0.014345 | 0.35152 | 0.005043 | 24.505 | 1.7447 | 27.7441 | 48.4058 | 15.9017 | 20.6991 | 4.4544 | 48.4109 | 139.0673 | 103.2885 | 137.6561 | 93.0883
2012-10-31 04:20 | 25.5143 | 159.8346 | 124.0773 | 158.404 | 113.6798 | 64.6093 | 0.014332 | 0.35145 | 0.005037 | 24.5222 | 1.7451 | 27.7507 | 48.4288 | 15.9018 | 20.7295 | 4.4542 | 48.4338 | 139.1051 | 103.3478 | 137.6745 | 92.9503
2012-10-31 04:20 | 25.5015 | 159.849 | 124.1254 | 158.4261 | 113.6822 | 64.622 | 0.014354 | 0.35147 | 0.005045 | 24.4856 | 1.7501 | 27.8298 | 48.7059 | 15.9015 | 20.6766 | 4.455 | 48.711 | 139.1724 | 103.4488 | 137.7495 | 93.0056
2012-10-31 04:20 | 25.497 | 159.9027 | 124.1057 | 158.4603 | 113.0451 | 64.6214 | 0.014351 | 0.35144 | 0.005043 | 24.4887 | 1.7514 | 27.8499 | 48.776 | 15.9016 | 20.652 | 4.455 | 48.781 | 139.2507 | 103.4537 | 137.8083 | 92.3931
2012-10-31 04:20 | 25.4948 | 159.9354 | 124.0502 | 158.5201 | 112.7173 | 64.6359 | 0.014351 | 0.35145 | 0.005044 | 24.4897 | 1.7526 | 27.87 | 48.846 | 15.9017 | 20.7261 | 4.456 | 48.8511 | 139.2093 | 103.3241 | 137.794 | 91.9912
2012-10-31 04:20 | 25.497 | 160.0074 | 123.9612 | 158.5456 | 112.9883 | 64.6376 | 0.014351 | 0.35151 | 0.005045 | 24.4937 | 1.7536 | 27.8853 | 48.9 | 15.9016 | 20.7002 | 4.4561 | 48.9051 | 139.3072 | 103.261 | 137.8454 | 92.2881
2012-10-31 04:20 | 25.4911 | 160.048 | 123.9439 | 158.5474 | 113.2589 | 64.644 | 0.014354 | 0.35158 | 0.005047 | 24.4937 | 1.7543 | 27.8956 | 48.9364 | 15.9015 | 20.6862 | 4.4566 | 48.9415 | 139.3618 | 103.2577 | 137.8612 | 92.5727
2012-10-31 04:20 | 25.4858 | 160.0233 | 123.9386 | 158.639 | 113.443 | 64.6561 | 0.014357 | 0.35158 | 0.005048 | 24.4885 | 1.7547 | 27.9023 | 48.9598 | 15.9016 | 20.6729 | 4.4574 | 48.9649 | 139.3504 | 103.2657 | 137.9661 | 92.7701
2012-10-31 04:20 | 25.4888 | 160.1078 | 123.991 | 158.6498 | 113.5179 | 64.6619 | 0.014363 | 0.35161 | 0.00505 | 24.4803 | 1.7549 | 27.9055 | 48.9712 | 15.9015 | 20.688 | 4.4578 | 48.9763 | 139.4198 | 103.303 | 137.9618 | 92.8299
2012-10-31 04:20 | 25.4813 | 160.1158 | 123.9987 | 158.6927 | 113.6203 | 64.6659 | 0.01436 | 0.35158 | 0.005049 | 24.4834 | 1.7551 | 27.9083 | 48.9807 | 15.9016 | 20.7126 | 4.4581 | 48.9858 | 139.4032 | 103.2861 | 137.9801 | 92.9077
2012-10-31 04:20 | 25.4783 | 160.14 | 124.0528 | 158.6974 | 113.6968 | 64.6752 | 0.014348 | 0.35164 | 0.005045 | 24.5079 | 1.7552 | 27.9109 | 48.9897 | 15.9017 | 20.7056 | 4.4587 | 48.9947 | 139.4344 | 103.3472 | 137.9918 | 92.9912
2012-10-31 04:20 | 25.4783 | 160.2059 | 124.1022 | 158.7633 | 113.7574 | 64.6804 | 0.014363 | 0.3517 | 0.005051 | 24.4863 | 1.7553 | 27.9114 | 48.9915 | 15.9016 | 20.7297 | 4.4591 | 48.9966 | 139.4762 | 103.3725 | 138.0336 | 93.0277
2012-10-31 04:20 | 25.4866 | 160.2414 | 124.1751 | 158.7716 | 113.868 | 64.6833 | 0.014354 | 0.35171 | 0.005048 | 24.5027 | 1.7553 | 27.9119 | 48.9934 | 15.9016 | 20.734 | 4.4593 | 48.9985 | 139.5074 | 103.4411 | 138.0376 | 93.134
2012-10-31 04:20 | 25.4821 | 160.233 | 124.1973 | 158.8485 | 113.8825 | 64.6792 | 0.014354 | 0.35165 | 0.005048 | 24.4987 | 1.7553 | 27.9122 | 48.994 | 15.9018 | 20.7094 | 4.459 | 48.999 | 139.5236 | 103.4879 | 138.1391 | 93.1731
2012-10-31 04:20 | 25.4783 | 160.2602 | 124.2657 | 158.8447 | 113.9241 | 64.6873 | 0.014351 | 0.35175 | 0.005048 | 24.5108 | 1.7553 | 27.9125 | 48.9955 | 15.9016 | 20.7096 | 4.4595 | 49.0005 | 139.5506 | 103.5561 | 138.1351 | 93.2145
2012-10-31 04:20 | 25.4746 | 160.3225 | 124.2772 | 158.9224 | 113.9772 | 64.6885 | 0.014354 | 0.35173 | 0.005049 | 24.5037 | 1.7553 | 27.9128 | 48.9962 | 15.9017 | 20.7179 | 4.4596 | 49.0013 | 139.6046 | 103.5593 | 138.2045 | 93.2593
2012-10-31 04:20 | 25.4768 | 160.3674 | 124.3213 | 158.913 | 114.0097 | 64.6908 | 0.014363 | 0.35167 | 0.005051 | 24.4843 | 1.7554 | 27.9131 | 48.9976 | 15.9016 | 20.7001 | 4.4598 | 49.0026 | 139.6673 | 103.6212 | 138.2129 | 93.3096
2012-10-31 04:20 | 25.4753 | 160.3271 | 124.3198 | 158.9425 | 114.0082 | 64.6891 | 0.01437 | 0.35171 | 0.005054 | 24.4754 | 1.7553 | 27.9129 | 48.9967 | 15.9017 | 20.7026 | 4.4597 | 49.0018 | 139.6245 | 103.6172 | 138.2399 | 93.3056
2012-10-31 04:20 | 25.4798 | 160.3549 | 124.3813 | 158.978 | 114.0923 | 64.7064 | 0.014363 | 0.35173 | 0.005052 | 24.4883 | 1.7555 | 27.9146 | 49.0028 | 15.9017 | 20.7312 | 4.4609 | 49.0078 | 139.6237 | 103.6501 | 138.2468 | 93.3611
2012-10-31 04:20 | 25.4746 | 160.4195 | 124.4065 | 159 | 114.106 | 64.6989 | 0.014376 | 0.35174 | 0.005057 | 24.4672 | 1.7554 | 27.9145 | 49.0024 | 15.9017 | 20.6979 | 4.4603 | 49.0074 | 139.7216 | 103.7086 | 138.3021 | 93.4081
2012-10-31 04:21 | 25.4783 | 160.4659 | 124.4939 | 159.058 | 114.1893 | 64.7156 | 0.014367 | 0.35168 | 0.005053 | 24.4785 | 1.7554 | 27.9139 | 49.0002 | 15.9017 | 20.6935 | 4.4615 | 49.0052 | 139.7724 | 103.8004 | 138.3645 | 93.4958
2012-10-31 04:21 | 25.4731 | 160.4646 | 124.5001 | 159.0605 | 114.2068 | 64.7174 | 0.014357 | 0.35173 | 0.00505 | 24.4986 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0034 | 15.9017 | 20.7245 | 4.4616 | 49.0085 | 139.7401 | 103.7756 | 138.336 | 93.4823
2012-10-31 04:21 | 25.4746 | 160.5126 | 124.5701 | 159.1085 | 114.1667 | 64.7197 | 0.01436 | 0.35174 | 0.005051 | 24.4945 | 1.7555 | 27.9155 | 49.0055 | 15.9018 | 20.6858 | 4.4618 | 49.0105 | 139.8268 | 103.8843 | 138.4227 | 93.4809
2012-10-31 04:21 | 25.4806 | 160.5691 | 124.5723 | 159.1145 | 114.2105 | 64.7232 | 0.014363 | 0.35171 | 0.005052 | 24.4874 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0034 | 15.9016 | 20.728 | 4.462 | 49.0085 | 139.8411 | 103.8443 | 138.3865 | 93.4825
2012-10-31 04:21 | 25.4739 | 160.5585 | 124.596 | 159.1621 | 114.2455 | 64.7249 | 0.014354 | 0.3517 | 0.005048 | 24.5017 | 1.7554 | 27.914 | 49.0009 | 15.9015 | 20.6731 | 4.4621 | 49.0059 | 139.8854 | 103.9229 | 138.489 | 93.5724
2012-10-31 04:21 | 25.4776 | 160.6281 | 124.6416 | 159.2201 | 114.2454 | 64.7318 | 0.014367 | 0.35173 | 0.005053 | 24.4815 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0037 | 15.9016 | 20.6848 | 4.4626 | 49.0087 | 139.9433 | 103.9568 | 138.5353 | 93.5606
2012-10-31 04:21 | 25.4813 | 160.6551 | 124.6719 | 159.2626 | 114.287 | 64.7422 | 0.014363 | 0.35173 | 0.005052 | 24.4883 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0034 | 15.9017 | 20.7046 | 4.4633 | 49.0084 | 139.9505 | 103.9673 | 138.558 | 93.5824
2012-10-31 04:21 | 25.4731 | 160.6818 | 124.6789 | 159.2854 | 114.3205 | 64.7382 | 0.014373 | 0.35174 | 0.005056 | 24.4723 | 1.7555 | 27.9146 | 49.003 | 15.9016 | 20.7285 | 4.4631 | 49.008 | 139.9533 | 103.9504 | 138.5569 | 93.592
2012-10-31 04:21 | 25.4739 | 160.737 | 124.7253 | 159.3405 | 114.3667 | 64.7474 | 0.01437 | 0.35168 | 0.005054 | 24.4734 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0031 | 15.9017 | 20.7333 | 4.4637 | 49.0081 | 140.0037 | 103.992 | 138.6072 | 93.6334
2012-10-31 04:21 | 25.4783 | 160.7297 | 124.745 | 159.3488 | 114.4431 | 64.7573 | 0.014376 | 0.35174 | 0.005057 | 24.4672 | 1.7554 | 27.9141 | 49.0008 | 15.9017 | 20.7538 | 4.4644 | 49.0058 | 139.9759 | 103.9912 | 138.595 | 93.6893
2012-10-31 04:21 | 25.4739 | 160.7486 | 124.7786 | 159.3948 | 114.4274 | 64.7532 | 0.014363 | 0.35171 | 0.005052 | 24.4874 | 1.7554 | 27.9141 | 49.0005 | 15.9018 | 20.7253 | 4.4641 | 49.0056 | 140.0233 | 104.0533 | 138.6695 | 93.7021
2012-10-31 04:21 | 25.4761 | 160.8401 | 124.8074 | 159.4241 | 114.4712 | 64.748 | 0.014345 | 0.35181 | 0.005047 | 24.5251 | 1.7553 | 27.9129 | 48.997 | 15.9016 | 20.6913 | 4.4637 | 49.002 | 140.1488 | 104.1161 | 138.7328 | 93.7799
2012-10-31 04:21 | 25.4716 | 160.8472 | 124.8258 | 159.4584 | 114.497 | 64.7625 | 0.014354 | 0.35178 | 0.00505 | 24.5077 | 1.7554 | 27.9132 | 48.9976 | 15.9017 | 20.719 | 4.4647 | 49.0026 | 140.1282 | 104.1068 | 138.7394 | 93.778
2012-10-31 04:21 | 25.4813 | 160.8841 | 124.9001 | 159.5108 | 114.4727 | 64.7584 | 0.014367 | 0.3518 | 0.005054 | 24.4865 | 1.7554 | 27.9132 | 48.9976 | 15.9017 | 20.7287 | 4.4644 | 49.0027 | 140.1554 | 104.1714 | 138.7821 | 93.744
2012-10-31 04:21 | 25.4753 | 160.9208 | 124.8903 | 159.5591 | 114.5007 | 64.7734 | 0.014357 | 0.35178 | 0.005051 | 24.5026 | 1.7553 | 27.9125 | 48.9951 | 15.9018 | 20.7307 | 4.4655 | 49.0001 | 140.1901 | 104.1596 | 138.8284 | 93.77
2012-10-31 04:21 | 25.4641 | 160.9251 | 124.9666 | 159.5479 | 114.4441 | 64.7775 | 0.014351 | 0.35177 | 0.005048 | 24.5118 | 1.7553 | 27.9123 | 48.9951 | 15.9015 | 20.6874 | 4.4658 | 49.0002 | 140.2377 | 104.2792 | 138.8605 | 93.7567
2012-10-31 04:21 | 25.4776 | 160.9929 | 124.9459 | 159.5614 | 114.4727 | 64.7896 | 0.014363 | 0.35175 | 0.005052 | 24.4904 | 1.7553 | 27.9123 | 48.9951 | 15.9015 | 20.7129 | 4.4666 | 49.0001 | 140.28 | 104.233 | 138.8485 | 93.7598
2012-10-31 04:21 | 25.4671 | 160.9786 | 124.9392 | 159.6362 | 114.5153 | 64.7798 | 0.014357 | 0.35177 | 0.00505 | 24.5016 | 1.7553 | 27.9125 | 48.9954 | 15.9017 | 20.6984 | 4.4659 | 49.0005 | 140.2802 | 104.2408 | 138.9378 | 93.8169
2012-10-31 04:21 | 25.4679 | 161.0609 | 124.9932 | 159.6602 | 114.5199 | 64.7833 | 0.014348 | 0.35175 | 0.005047 | 24.516 | 1.7553 | 27.9126 | 48.996 | 15.9016 | 20.6791 | 4.4662 | 49.0011 | 140.3818 | 104.3141 | 138.9811 | 93.8408
2012-10-31 04:21 | 25.4641 | 161.0338 | 124.978 | 159.6603 | 114.5767 | 64.7815 | 0.01437 | 0.35173 | 0.005054 | 24.4764 | 1.7553 | 27.9118 | 48.9934 | 15.9015 | 20.6713 | 4.466 | 48.9985 | 140.3625 | 104.3067 | 138.989 | 93.9054
2012-10-31 04:21 | 25.4709 | 161.1221 | 125.0077 | 159.7098 | 114.6479 | 64.7873 | 0.01436 | 0.3518 | 0.005052 | 24.4985 | 1.7553 | 27.9114 | 48.9918 | 15.9016 | 20.7142 | 4.4664 | 48.9969 | 140.4079 | 104.2935 | 138.9956 | 93.9337
2012-10-31 04:21 | 25.4671 | 161.1532 | 125.0495 | 159.7564 | 114.5266 | 64.7966 | 0.014357 | 0.35181 | 0.005051 | 24.5046 | 1.7552 | 27.9108 | 48.9901 | 15.9015 | 20.6663 | 4.4671 | 48.9952 | 140.4869 | 104.3832 | 139.0901 | 93.8603
2012-10-31 04:21 | 25.4656 | 161.2177 | 125.067 | 159.7549 | 114.5782 | 64.7925 | 0.014354 | 0.35178 | 0.00505 | 24.5077 | 1.7552 | 27.9102 | 48.9879 | 15.9015 | 20.6447 | 4.4668 | 48.9929 | 140.573 | 104.4223 | 139.1102 | 93.9335
2012-10-31 04:21 | 25.4679 | 161.2045 | 125.0731 | 159.8425 | 114.5691 | 64.8 | 0.014373 | 0.35171 | 0.005055 | 24.4703 | 1.7551 | 27.9097 | 48.9856 | 15.9016 | 20.6711 | 4.4673 | 48.9907 | 140.5334 | 104.402 | 139.1714 | 93.898
2012-10-31 04:22 | 25.4679 | 161.22 | 125.0922 | 159.8348 | 114.5956 | 64.8046 | 0.014351 | 0.35175 | 0.005048 | 24.5108 | 1.7551 | 27.9093 | 48.9848 | 15.9014 | 20.6711 | 4.4676 | 48.9899 | 140.5489 | 104.4211 | 139.1637 | 93.9245
2012-10-31 04:22 | 25.4611 | 161.2986 | 125.112 | 159.859 | 114.5926 | 64.7971 | 0.014357 | 0.3518 | 0.005051 | 24.5036 | 1.7551 | 27.9085 | 48.9818 | 15.9015 | 20.6241 | 4.4671 | 48.9869 | 140.6745 | 104.4879 | 139.2349 | 93.9685
2012-10-31 04:22 | 25.4671 | 161.2891 | 125.1142 | 159.8883 | 114.682 | 64.8162 | 0.014345 | 0.35177 | 0.005046 | 24.5221 | 1.755 | 27.9065 | 48.9745 | 15.9016 | 20.6301 | 4.4684 | 48.9796 | 140.659 | 104.4841 | 139.2582 | 94.0519
2012-10-31 04:22 | 25.4566 | 161.3523 | 125.1684 | 159.9166 | 114.7927 | 64.8116 | 0.014351 | 0.35183 | 0.005049 | 24.5159 | 1.7549 | 27.906 | 48.9732 | 15.9015 | 20.6638 | 4.4681 | 48.9783 | 140.6885 | 104.5046 | 139.2528 | 94.1289
2012-10-31 04:22 | 25.4581 | 161.3305 | 125.1699 | 159.9879 | 114.8018 | 64.8127 | 0.014367 | 0.35178 | 0.005054 | 24.4856 | 1.755 | 27.9066 | 48.9752 | 15.9015 | 20.6653 | 4.4682 | 48.9802 | 140.6652 | 104.5046 | 139.3226 | 94.1365
2012-10-31 04:22 | 25.4649 | 161.3645 | 125.1995 | 159.9675 | 114.8276 | 64.8162 | 0.014367 | 0.35178 | 0.005054 | 24.4856 | 1.755 | 27.9066 | 48.975 | 15.9016 | 20.6239 | 4.4684 | 48.9801 | 140.7406 | 104.5756 | 139.3436 | 94.2037
2012-10-31 04:22 | 25.4641 | 161.418 | 125.2558 | 160.0055 | 114.8343 | 64.8237 | 0.014382 | 0.35183 | 0.00506 | 24.463 | 1.755 | 27.9063 | 48.9744 | 15.9014 | 20.6512 | 4.4689 | 48.9794 | 140.7668 | 104.6046 | 139.3543 | 94.1831
2012-10-31 04:22 | 25.4529 | 161.4496 | 125.256 | 159.9982 | 114.8535 | 64.8295 | 0.014379 | 0.35183 | 0.005059 | 24.4681 | 1.7549 | 27.9053 | 48.9708 | 15.9014 | 20.648 | 4.4693 | 48.9759 | 140.8016 | 104.608 | 139.3502 | 94.2055
2012-10-31 04:22 | 25.4634 | 161.4639 | 125.335 | 160.0708 | 114.8829 | 64.8185 | 0.014351 | 0.35178 | 0.005048 | 24.5129 | 1.7549 | 27.905 | 48.9696 | 15.9015 | 20.5863 | 4.4686 | 48.9747 | 140.8776 | 104.7487 | 139.4845 | 94.2966
2012-10-31 04:22 | 25.4529 | 161.4767 | 125.3321 | 160.1068 | 114.9406 | 64.8156 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7549 | 27.9053 | 48.9708 | 15.9014 | 20.6641 | 4.4684 | 48.9758 | 140.8126 | 104.668 | 139.4427 | 94.2765
2012-10-31 04:22 | 25.4507 | 161.5328 | 125.3527 | 160.1434 | 114.9649 | 64.8301 | 0.014354 | 0.35181 | 0.00505 | 24.5098 | 1.7549 | 27.9049 | 48.9694 | 15.9014 | 20.6218 | 4.4694 | 48.9745 | 140.911 | 104.7309 | 139.5216 | 94.3431
2012-10-31 04:22 | 25.4514 | 161.5878 | 125.3724 | 160.1519 | 115.0225 | 64.8387 | 0.01436 | 0.35174 | 0.005051 | 24.4945 | 1.7549 | 27.906 | 48.9725 | 15.9017 | 20.6867 | 4.47 | 48.9776 | 140.9011 | 104.6857 | 139.4652 | 94.3358
2012-10-31 04:22 | 25.4544 | 161.583 | 125.4173 | 160.1976 | 115.0634 | 64.8353 | 0.014363 | 0.3518 | 0.005053 | 24.4934 | 1.7549 | 27.9054 | 48.9708 | 15.9016 | 20.6536 | 4.4697 | 48.9759 | 140.9294 | 104.7637 | 139.544 | 94.4098
2012-10-31 04:22 | 25.4581 | 161.6256 | 125.5199 | 160.1819 | 115.0822 | 64.8341 | 0.014357 | 0.35183 | 0.005051 | 24.5056 | 1.7549 | 27.9049 | 48.9693 | 15.9015 | 20.6532 | 4.4697 | 48.9743 | 140.9724 | 104.8667 | 139.5287 | 94.429
2012-10-31 04:22 | 25.4462 | 161.6447 | 125.4776 | 160.2359 | 115.1196 | 64.8474 | 0.014367 | 0.35183 | 0.005055 | 24.4886 | 1.7548 | 27.9044 | 48.9673 | 15.9015 | 20.6614 | 4.4706 | 48.9723 | 140.9833 | 104.8162 | 139.5745 | 94.4582
2012-10-31 04:22 | 25.4439 | 161.6502 | 125.5286 | 160.2414 | 115.1135 | 64.8434 | 0.014376 | 0.35184 | 0.005058 | 24.4743 | 1.7548 | 27.9036 | 48.9645 | 15.9015 | 20.631 | 4.4703 | 48.9696 | 141.0192 | 104.8976 | 139.6104 | 94.4825
2012-10-31 04:22 | 25.4417 | 161.6907 | 125.5492 | 160.2818 | 115.153 | 64.8416 | 0.01436 | 0.3518 | 0.005052 | 24.4985 | 1.7547 | 27.903 | 48.9624 | 15.9015 | 20.6569 | 4.4702 | 48.9674 | 141.0338 | 104.8923 | 139.6249 | 94.4961
2012-10-31 04:22 | 25.4447 | 161.6704 | 125.5902 | 160.2965 | 115.1939 | 64.8463 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7548 | 27.9033 | 48.9637 | 15.9015 | 20.6559 | 4.4705 | 48.9688 | 141.0145 | 104.9343 | 139.6406 | 94.538
2012-10-31 04:22 | 25.4327 | 161.7477 | 125.5935 | 160.366 | 115.2653 | 64.8445 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7547 | 27.9029 | 48.9626 | 15.9014 | 20.664 | 4.4704 | 48.9676 | 141.0837 | 104.9295 | 139.702 | 94.6013
2012-10-31 04:22 | 25.4364 | 161.7553 | 125.6885 | 160.358 | 115.2614 | 64.8549 | 0.014367 | 0.35181 | 0.005054 | 24.4876 | 1.7548 | 27.9035 | 48.9644 | 15.9015 | 20.6356 | 4.4711 | 48.9695 | 141.1197 | 105.0529 | 139.7224 | 94.6258
2012-10-31 04:22 | 25.4364 | 161.8019 | 125.6999 | 160.424 | 115.3069 | 64.8491 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7548 | 27.9032 | 48.9637 | 15.9014 | 20.6637 | 4.4707 | 48.9687 | 141.1382 | 105.0362 | 139.7603 | 94.6432
2012-10-31 04:22 | 25.4432 | 161.8126 | 125.6953 | 160.4424 | 115.3137 | 64.8526 | 0.014386 | 0.35181 | 0.005061 | 24.4552 | 1.7547 | 27.9029 | 48.962 | 15.9016 | 20.6343 | 4.4709 | 48.967 | 141.1783 | 105.061 | 139.8081 | 94.6794
2012-10-31 04:22 | 25.4364 | 161.8834 | 125.776 | 160.4395 | 115.3713 | 64.8601 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7547 | 27.9021 | 48.9592 | 15.9016 | 20.6115 | 4.4715 | 48.9642 | 141.2719 | 105.1645 | 139.828 | 94.7598
2012-10-31 04:23 | 25.4349 | 161.8742 | 125.7745 | 160.4574 | 115.3546 | 64.8538 | 0.014354 | 0.3518 | 0.00505 | 24.5087 | 1.7547 | 27.9022 | 48.96 | 15.9014 | 20.6381 | 4.471 | 48.9651 | 141.2361 | 105.1364 | 139.8193 | 94.7165
2012-10-31 04:23 | 25.4387 | 161.9556 | 125.7898 | 160.5233 | 115.366 | 64.8705 | 0.014354 | 0.3519 | 0.005051 | 24.5158 | 1.7546 | 27.9007 | 48.9544 | 15.9015 | 20.6499 | 4.4722 | 48.9594 | 141.3057 | 105.1399 | 139.8734 | 94.7161
2012-10-31 04:23 | 25.4327 | 161.9574 | 125.8599 | 160.5095 | 115.3865 | 64.8723 | 0.014373 | 0.35177 | 0.005056 | 24.4743 | 1.7546 | 27.9001 | 48.9525 | 15.9014 | 20.6439 | 4.4723 | 48.9576 | 141.3135 | 105.216 | 139.8656 | 94.7426
2012-10-31 04:23 | 25.4409 | 161.9928 | 125.8567 | 160.5526 | 115.3834 | 64.8694 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.7545 | 27.8997 | 48.9512 | 15.9014 | 20.6441 | 4.4721 | 48.9563 | 141.3487 | 105.2126 | 139.9085 | 94.7393
2012-10-31 04:23 | 25.4387 | 161.9479 | 125.8583 | 160.5698 | 115.3509 | 64.8815 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7545 | 27.8992 | 48.9488 | 15.9016 | 20.6178 | 4.4729 | 48.9538 | 141.3301 | 105.2405 | 139.952 | 94.7331
2012-10-31 04:23 | 25.4312 | 162.0258 | 125.8736 | 160.6011 | 115.3585 | 64.8734 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7545 | 27.899 | 48.9486 | 15.9014 | 20.6063 | 4.4724 | 48.9536 | 141.4195 | 105.2673 | 139.9948 | 94.7522
2012-10-31 04:23 | 25.4282 | 162.0422 | 125.8972 | 160.6447 | 115.2949 | 64.8752 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7545 | 27.8985 | 48.9468 | 15.9014 | 20.6073 | 4.4725 | 48.9519 | 141.4349 | 105.2899 | 140.0374 | 94.6876
2012-10-31 04:23 | 25.423 | 162.0448 | 125.8578 | 160.6512 | 115.3086 | 64.8786 | 0.014363 | 0.35184 | 0.005054 | 24.4964 | 1.7545 | 27.8986 | 48.9474 | 15.9014 | 20.6503 | 4.4727 | 48.9524 | 141.3945 | 105.2075 | 140.0009 | 94.6583
2012-10-31 04:23 | 25.426 | 162.1293 | 125.8646 | 160.6386 | 115.3116 | 64.878 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7545 | 27.8984 | 48.9464 | 15.9014 | 20.593 | 4.4727 | 48.9515 | 141.5363 | 105.2716 | 140.0456 | 94.7186
2012-10-31 04:23 | 25.4207 | 162.1124 | 125.9088 | 160.6954 | 115.3973 | 64.8798 | 0.01436 | 0.35181 | 0.005052 | 24.4995 | 1.7545 | 27.8983 | 48.9463 | 15.9014 | 20.6279 | 4.4728 | 48.9513 | 141.4845 | 105.2809 | 140.0675 | 94.7694
2012-10-31 04:23 | 25.42 | 162.1583 | 125.9271 | 160.7296 | 115.4117 | 64.8879 | 0.01437 | 0.35181 | 0.005056 | 24.4825 | 1.7545 | 27.8991 | 48.9495 | 15.9012 | 20.6192 | 4.4734 | 48.9546 | 141.5391 | 105.3079 | 140.1104 | 94.7925
2012-10-31 04:23 | 25.4185 | 162.149 | 125.9142 | 160.7514 | 115.4519 | 64.8948 | 0.014382 | 0.35187 | 0.005061 | 24.4661 | 1.7545 | 27.8989 | 48.9483 | 15.9015 | 20.6177 | 4.4738 | 48.9534 | 141.5313 | 105.2965 | 140.1337 | 94.8342
2012-10-31 04:23 | 25.4147 | 162.2268 | 125.9599 | 160.7748 | 115.5126 | 64.8856 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7545 | 27.8984 | 48.9465 | 15.9015 | 20.6259 | 4.4732 | 48.9516 | 141.6009 | 105.334 | 140.1489 | 94.8867
2012-10-31 04:23 | 25.4073 | 162.2543 | 125.9601 | 160.7596 | 115.5241 | 64.8983 | 0.014357 | 0.35187 | 0.005052 | 24.5087 | 1.7544 | 27.8973 | 48.9425 | 15.9015 | 20.6306 | 4.4741 | 48.9475 | 141.6237 | 105.3295 | 140.129 | 94.8935
2012-10-31 04:23 | 25.4103 | 162.2379 | 126.0011 | 160.817 | 115.474 | 64.8896 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7543 | 27.8964 | 48.9393 | 15.9015 | 20.6456 | 4.4735 | 48.9444 | 141.5923 | 105.3555 | 140.1714 | 94.8284
2012-10-31 04:23 | 25.4162 | 162.2593 | 125.9994 | 160.8461 | 115.4117 | 64.9046 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7543 | 27.8964 | 48.9398 | 15.9014 | 20.6515 | 4.4745 | 48.9448 | 141.6078 | 105.3479 | 140.1946 | 94.7602
2012-10-31 04:23 | 25.4088 | 162.2947 | 126.0073 | 160.8465 | 115.4119 | 64.8925 | 0.014363 | 0.35183 | 0.005053 | 24.4954 | 1.7543 | 27.8959 | 48.9384 | 15.9012 | 20.6762 | 4.4737 | 48.9434 | 141.6185 | 105.3311 | 140.1703 | 94.7357
2012-10-31 04:23 | 25.4028 | 162.2925 | 126.0241 | 160.9065 | 115.4362 | 64.9075 | 0.01437 | 0.35183 | 0.005056 | 24.4834 | 1.7543 | 27.8949 | 48.9347 | 15.9013 | 20.6461 | 4.4747 | 48.9397 | 141.6464 | 105.378 | 140.2604 | 94.7901
2012-10-31 04:23 | 25.411 | 162.3474 | 126.0399 | 160.9069 | 115.4596 | 64.9121 | 0.014373 | 0.35187 | 0.005057 | 24.4814 | 1.7543 | 27.8955 | 48.9366 | 15.9014 | 20.6343 | 4.475 | 48.9417 | 141.7131 | 105.4056 | 140.2726 | 94.8253
2012-10-31 04:23 | 25.4065 | 162.37 | 126.043 | 160.9063 | 115.5347 | 64.9081 | 0.01437 | 0.35186 | 0.005056 | 24.4855 | 1.7542 | 27.8945 | 48.9329 | 15.9014 | 20.6298 | 4.4748 | 48.9379 | 141.7402 | 105.4132 | 140.2765 | 94.9049
2012-10-31 04:23 | 25.4065 | 162.3584 | 126.0659 | 160.9723 | 115.5006 | 64.9116 | 0.014357 | 0.35184 | 0.005051 | 24.5067 | 1.7542 | 27.8942 | 48.9321 | 15.9014 | 20.6739 | 4.475 | 48.9372 | 141.6845 | 105.392 | 140.2984 | 94.8267
2012-10-31 04:23 | 25.4005 | 162.399 | 126.056 | 160.9973 | 115.5325 | 64.915 | 0.014351 | 0.35181 | 0.005049 | 24.5149 | 1.7542 | 27.8944 | 48.9329 | 15.9013 | 20.6398 | 4.4752 | 48.9379 | 141.7592 | 105.4162 | 140.3575 | 94.8927
2012-10-31 04:23 | 25.3945 | 162.4047 | 126.0805 | 160.9875 | 115.572 | 64.9162 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7542 | 27.8947 | 48.9339 | 15.9014 | 20.69 | 4.4753 | 48.939 | 141.7147 | 105.3905 | 140.2975 | 94.882
2012-10-31 04:24 | 25.3983 | 162.424 | 126.0957 | 161.0145 | 115.5379 | 64.9104 | 0.014379 | 0.35184 | 0.005059 | 24.4692 | 1.7542 | 27.8948 | 48.934 | 15.9014 | 20.6577 | 4.4749 | 48.939 | 141.7663 | 105.438 | 140.3568 | 94.8802
2012-10-31 04:24 | 25.4035 | 162.4797 | 126.1047 | 161.0624 | 115.5165 | 64.9093 | 0.014367 | 0.35183 | 0.005055 | 24.4886 | 1.7542 | 27.8948 | 48.9344 | 15.9013 | 20.6428 | 4.4748 | 48.9395 | 141.8369 | 105.4619 | 140.4196 | 94.8737
2012-10-31 04:24 | 25.393 | 162.4925 | 126.098 | 161.1063 | 115.4416 | 64.9121 | 0.014357 | 0.35187 | 0.005052 | 24.5087 | 1.7542 | 27.8946 | 48.9335 | 15.9013 | 20.6524 | 4.475 | 48.9386 | 141.8401 | 105.4456 | 140.4539 | 94.7892
2012-10-31 04:24 | 25.393 | 162.4886 | 126.079 | 161.1024 | 115.4264 | 64.9231 | 0.014357 | 0.35189 | 0.005052 | 24.5096 | 1.7542 | 27.8935 | 48.9299 | 15.9013 | 20.6323 | 4.4758 | 48.935 | 141.8563 | 105.4467 | 140.4701 | 94.7941
2012-10-31 04:24 | 25.3893 | 162.5004 | 126.0905 | 161.1142 | 115.4644 | 64.9168 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7542 | 27.8939 | 48.9313 | 15.9012 | 20.6045 | 4.4754 | 48.9364 | 141.8959 | 105.486 | 140.5097 | 94.8599
2012-10-31 04:24 | 25.3811 | 162.5194 | 126.1242 | 161.1293 | 115.5244 | 64.9168 | 0.01436 | 0.35189 | 0.005053 | 24.5045 | 1.7542 | 27.8941 | 48.932 | 15.9013 | 20.6003 | 4.4754 | 48.9371 | 141.9191 | 105.5239 | 140.529 | 94.9241
2012-10-31 04:24 | 25.3706 | 162.5866 | 126.0871 | 161.1227 | 115.5177 | 64.9416 | 0.014363 | 0.35181 | 0.005053 | 24.4944 | 1.7542 | 27.8939 | 48.931 | 15.9014 | 20.618 | 4.4771 | 48.9361 | 141.9686 | 105.4691 | 140.5047 | 94.8997
2012-10-31 04:24 | 25.3758 | 162.6035 | 126.1379 | 161.1551 | 115.5457 | 64.922 | 0.014363 | 0.35177 | 0.005052 | 24.4913 | 1.7542 | 27.894 | 48.9319 | 15.9012 | 20.5991 | 4.4757 | 48.937 | 142.0044 | 105.5388 | 140.556 | 94.9466
2012-10-31 04:24 | 25.3751 | 162.6261 | 126.122 | 161.232 | 115.5298 | 64.9324 | 0.01437 | 0.3518 | 0.005055 | 24.4814 | 1.7542 | 27.894 | 48.9318 | 15.9012 | 20.6225 | 4.4764 | 48.9368 | 142.0036 | 105.4995 | 140.6095 | 94.9073
2012-10-31 04:24 | 25.3713 | 162.6262 | 126.122 | 161.2049 | 115.5753 | 64.9462 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.7542 | 27.8942 | 48.9324 | 15.9013 | 20.5825 | 4.4774 | 48.9374 | 142.0437 | 105.5395 | 140.6224 | 94.9928
2012-10-31 04:24 | 25.3766 | 162.6742 | 126.1502 | 161.2568 | 115.6412 | 64.9393 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7542 | 27.8938 | 48.931 | 15.9012 | 20.6159 | 4.4769 | 48.9361 | 142.0583 | 105.5343 | 140.6409 | 95.0253
2012-10-31 04:24 | 25.3631 | 162.6685 | 126.1367 | 161.2084 | 115.6088 | 64.9393 | 0.014363 | 0.35181 | 0.005053 | 24.4944 | 1.7541 | 27.8928 | 48.9277 | 15.9013 | 20.6145 | 4.4769 | 48.9327 | 142.054 | 105.5222 | 140.5939 | 94.9943
2012-10-31 04:24 | 25.3691 | 162.6706 | 126.1693 | 161.2532 | 115.5693 | 64.9439 | 0.01437 | 0.35186 | 0.005056 | 24.4855 | 1.7541 | 27.8931 | 48.9286 | 15.9012 | 20.6084 | 4.4772 | 48.9337 | 142.0622 | 105.5609 | 140.6448 | 94.9609
2012-10-31 04:24 | 25.3676 | 162.6924 | 126.1944 | 161.2944 | 115.5867 | 64.9387 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.7541 | 27.8931 | 48.9285 | 15.9013 | 20.5748 | 4.4769 | 48.9335 | 142.1176 | 105.6196 | 140.7196 | 95.0119
2012-10-31 04:24 | 25.3646 | 162.6855 | 126.1876 | 161.2991 | 115.6292 | 64.9474 | 0.014386 | 0.35184 | 0.005062 | 24.4572 | 1.7541 | 27.893 | 48.928 | 15.9013 | 20.5919 | 4.4775 | 48.933 | 142.0936 | 105.5957 | 140.7072 | 95.0373
2012-10-31 04:24 | 25.3676 | 162.7196 | 126.2325 | 161.3177 | 115.7194 | 64.9376 | 0.014351 | 0.35186 | 0.005049 | 24.5179 | 1.7541 | 27.8926 | 48.9266 | 15.9013 | 20.6029 | 4.4768 | 48.9317 | 142.1167 | 105.6296 | 140.7148 | 95.1165
2012-10-31 04:24 | 25.3781 | 162.7884 | 126.2316 | 161.332 | 115.7299 | 64.9526 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7541 | 27.892 | 48.924 | 15.9015 | 20.5813 | 4.4778 | 48.929 | 142.2071 | 105.6503 | 140.7507 | 95.1486
2012-10-31 04:24 | 25.3616 | 162.7757 | 126.2075 | 161.3388 | 115.6755 | 64.9439 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7541 | 27.8921 | 48.925 | 15.9013 | 20.5808 | 4.4772 | 48.9301 | 142.1949 | 105.6267 | 140.758 | 95.0947
2012-10-31 04:24 | 25.3609 | 162.7595 | 126.2258 | 161.3304 | 115.7089 | 64.9595 | 0.014373 | 0.35183 | 0.005057 | 24.4783 | 1.7541 | 27.8923 | 48.926 | 15.9012 | 20.6163 | 4.4783 | 48.931 | 142.1432 | 105.6095 | 140.7141 | 95.0926
2012-10-31 04:24 | 25.3609 | 162.8061 | 126.2563 | 161.3537 | 115.6369 | 64.9468 | 0.01437 | 0.35178 | 0.005055 | 24.4804 | 1.7541 | 27.892 | 48.9252 | 15.9011 | 20.6123 | 4.4774 | 48.9303 | 142.1938 | 105.644 | 140.7414 | 95.0246
2012-10-31 04:24 | 25.3624 | 162.8154 | 126.2463 | 161.4212 | 115.646 | 64.9486 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7541 | 27.8916 | 48.9238 | 15.9011 | 20.6057 | 4.4776 | 48.9288 | 142.2097 | 105.6406 | 140.8155 | 95.0403
2012-10-31 04:24 | 25.3601 | 162.8481 | 126.2669 | 161.3995 | 115.693 | 64.952 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7541 | 27.8915 | 48.9233 | 15.9011 | 20.6155 | 4.4778 | 48.9283 | 142.2326 | 105.6514 | 140.784 | 95.0775
2012-10-31 04:24 | 25.3586 | 162.8582 | 126.2997 | 161.4368 | 115.7331 | 64.9514 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.754 | 27.8914 | 48.9229 | 15.9012 | 20.606 | 4.4777 | 48.9279 | 142.2522 | 105.6937 | 140.8308 | 95.1271
2012-10-31 04:25 | 25.3571 | 162.8567 | 126.302 | 161.4275 | 115.6862 | 64.9584 | 0.014363 | 0.35184 | 0.005054 | 24.4964 | 1.754 | 27.891 | 48.9219 | 15.9011 | 20.6085 | 4.4782 | 48.9269 | 142.2482 | 105.6935 | 140.819 | 95.0777
2012-10-31 04:25 | 25.3639 | 162.8752 | 126.2973 | 161.4615 | 115.7422 | 64.9468 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.754 | 27.8908 | 48.9209 | 15.9012 | 20.555 | 4.4774 | 48.9259 | 142.3202 | 105.7423 | 140.9065 | 95.1872
2012-10-31 04:25 | 25.3639 | 162.9179 | 126.3164 | 161.4848 | 115.7612 | 64.963 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.754 | 27.8902 | 48.9189 | 15.9011 | 20.6032 | 4.4785 | 48.9239 | 142.3147 | 105.7132 | 140.8816 | 95.158
2012-10-31 04:25 | 25.3601 | 162.9219 | 126.3012 | 161.4926 | 115.7119 | 64.9543 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.754 | 27.8906 | 48.9203 | 15.9011 | 20.5673 | 4.4779 | 48.9254 | 142.3546 | 105.7339 | 140.9253 | 95.1446
2012-10-31 04:25 | 25.3654 | 162.9544 | 126.375 | 161.5523 | 115.7475 | 64.967 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.754 | 27.8902 | 48.9184 | 15.9013 | 20.5686 | 4.4788 | 48.9235 | 142.3858 | 105.8064 | 140.9837 | 95.1789
2012-10-31 04:25 | 25.3549 | 162.9517 | 126.3454 | 161.5301 | 115.6574 | 64.9653 | 0.01437 | 0.35186 | 0.005056 | 24.4855 | 1.7539 | 27.8895 | 48.9161 | 15.9012 | 20.526 | 4.4787 | 48.9212 | 142.4257 | 105.8194 | 141.0041 | 95.1314
2012-10-31 04:25 | 25.3646 | 162.9769 | 126.3285 | 161.5592 | 115.6671 | 64.9653 | 0.014382 | 0.35186 | 0.00506 | 24.465 | 1.7539 | 27.89 | 48.9175 | 15.9013 | 20.5557 | 4.4787 | 48.9226 | 142.4212 | 105.7728 | 141.0035 | 95.1114
2012-10-31 04:25 | 25.3631 | 162.9948 | 126.3422 | 161.5772 | 115.7301 | 64.974 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7539 | 27.8897 | 48.9166 | 15.9012 | 20.5623 | 4.4793 | 48.9217 | 142.4325 | 105.7799 | 141.0149 | 95.1678
2012-10-31 04:25 | 25.3721 | 162.9805 | 126.3741 | 161.5745 | 115.8149 | 64.9746 | 0.01437 | 0.35183 | 0.005056 | 24.4834 | 1.7539 | 27.8899 | 48.9172 | 15.9012 | 20.6034 | 4.4793 | 48.9223 | 142.3771 | 105.7707 | 140.9711 | 95.2115
2012-10-31 04:25 | 25.3654 | 162.9583 | 126.3826 | 161.5678 | 115.8158 | 64.9751 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7539 | 27.8894 | 48.9157 | 15.9012 | 20.6047 | 4.4794 | 48.9207 | 142.3536 | 105.7779 | 140.9631 | 95.2111
2012-10-31 04:25 | 25.3661 | 163.0134 | 126.4214 | 161.6073 | 115.8657 | 64.9746 | 0.014376 | 0.35183 | 0.005058 | 24.4732 | 1.7539 | 27.8889 | 48.9141 | 15.9012 | 20.5612 | 4.4793 | 48.9191 | 142.4522 | 105.8602 | 141.0461 | 95.3045
2012-10-31 04:25 | 25.3661 | 162.9939 | 126.4442 | 161.6268 | 115.8999 | 64.9769 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7539 | 27.8889 | 48.914 | 15.9012 | 20.5853 | 4.4795 | 48.9191 | 142.4086 | 105.8589 | 141.0415 | 95.3146
2012-10-31 04:25 | 25.3631 | 163.0609 | 126.4526 | 161.616 | 115.9234 | 64.9832 | 0.014382 | 0.35184 | 0.00506 | 24.4641 | 1.7539 | 27.8884 | 48.9122 | 15.9012 | 20.6145 | 4.4799 | 48.9173 | 142.4464 | 105.8381 | 141.0015 | 95.3089
2012-10-31 04:25 | 25.3743 | 163.0643 | 126.4714 | 161.6544 | 115.9611 | 64.9722 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7538 | 27.8879 | 48.91 | 15.9013 | 20.6417 | 4.4792 | 48.9151 | 142.4226 | 105.8297 | 141.0127 | 95.3194
2012-10-31 04:25 | 25.3676 | 163.0731 | 126.4914 | 161.6515 | 115.9696 | 64.9653 | 0.014373 | 0.35191 | 0.005058 | 24.4844 | 1.7538 | 27.8883 | 48.9118 | 15.9012 | 20.6551 | 4.4787 | 48.9169 | 142.418 | 105.8363 | 140.9964 | 95.3145
2012-10-31 04:25 | 25.3624 | 163.1262 | 126.5319 | 161.6852 | 116.0326 | 64.9792 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7538 | 27.8881 | 48.9112 | 15.9012 | 20.5696 | 4.4797 | 48.9163 | 142.5566 | 105.9623 | 141.1156 | 95.463
2012-10-31 04:25 | 25.3571 | 163.1209 | 126.5494 | 161.6682 | 116.0046 | 64.9855 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7538 | 27.8878 | 48.91 | 15.9012 | 20.6045 | 4.4801 | 48.9151 | 142.5164 | 105.9449 | 141.0637 | 95.4001
2012-10-31 04:25 | 25.3646 | 163.1595 | 126.5645 | 161.7417 | 115.978 | 64.9792 | 0.014395 | 0.35186 | 0.005065 | 24.4429 | 1.7538 | 27.8883 | 48.9117 | 15.9012 | 20.612 | 4.4797 | 48.9167 | 142.5475 | 105.9525 | 141.1297 | 95.366
2012-10-31 04:25 | 25.3654 | 163.2069 | 126.5806 | 161.7348 | 116.0167 | 64.9902 | 0.014392 | 0.35189 | 0.005064 | 24.45 | 1.7538 | 27.8878 | 48.9096 | 15.9013 | 20.673 | 4.4804 | 48.9147 | 142.5339 | 105.9076 | 141.0618 | 95.3437
2012-10-31 04:25 | 25.3586 | 163.1613 | 126.6195 | 161.7668 | 116.0326 | 64.9913 | 0.014382 | 0.3519 | 0.005061 | 24.4681 | 1.7538 | 27.8875 | 48.909 | 15.9012 | 20.6461 | 4.4805 | 48.9141 | 142.5152 | 105.9734 | 141.1207 | 95.3865
2012-10-31 04:25 | 25.3631 | 163.1308 | 126.5859 | 161.748 | 116.0826 | 64.985 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7537 | 27.8869 | 48.9066 | 15.9013 | 20.6305 | 4.4801 | 48.9116 | 142.5003 | 105.9554 | 141.1175 | 95.4521
2012-10-31 04:25 | 25.3594 | 163.1932 | 126.6165 | 161.7365 | 116.0789 | 64.9879 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.7537 | 27.8869 | 48.9065 | 15.9013 | 20.6429 | 4.4803 | 48.9116 | 142.5503 | 105.9736 | 141.0936 | 95.436
2012-10-31 04:25 | 25.3624 | 163.2389 | 126.669 | 161.79 | 116.1729 | 64.9965 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7538 | 27.8871 | 48.9076 | 15.9013 | 20.5977 | 4.4809 | 48.9127 | 142.6412 | 106.0713 | 141.1923 | 95.5752
2012-10-31 04:25 | 25.3661 | 163.2193 | 126.646 | 161.7626 | 116.1463 | 64.9896 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7537 | 27.8862 | 48.9044 | 15.9013 | 20.6175 | 4.4804 | 48.9094 | 142.6018 | 106.0285 | 141.1451 | 95.5288
2012-10-31 04:26 | 25.3639 | 163.2326 | 126.6895 | 161.8032 | 116.1289 | 64.9948 | 0.014379 | 0.35187 | 0.00506 | 24.4712 | 1.7537 | 27.8859 | 48.9034 | 15.9012 | 20.6193 | 4.4807 | 48.9085 | 142.6133 | 106.0702 | 141.1839 | 95.5096
2012-10-31 04:26 | 25.3519 | 163.2401 | 126.6775 | 161.8416 | 116.1624 | 64.9936 | 0.014389 | 0.35187 | 0.005063 | 24.4542 | 1.7537 | 27.8857 | 48.9022 | 15.9013 | 20.6314 | 4.4807 | 48.9073 | 142.6087 | 106.0461 | 141.2102 | 95.531
2012-10-31 04:26 | 25.3564 | 163.264 | 126.7163 | 161.8656 | 116.1366 | 64.9919 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7536 | 27.8851 | 48.9002 | 15.9014 | 20.6359 | 4.4805 | 48.9053 | 142.6281 | 106.0804 | 141.2297 | 95.5007
2012-10-31 04:26 | 25.3526 | 163.3185 | 126.7429 | 161.8851 | 116.1896 | 64.9994 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7536 | 27.8845 | 48.8983 | 15.9013 | 20.624 | 4.4811 | 48.9034 | 142.6945 | 106.1189 | 141.2611 | 95.5656
2012-10-31 04:26 | 25.3541 | 163.2811 | 126.733 | 161.906 | 116.229 | 65.0011 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7536 | 27.8846 | 48.8981 | 15.9014 | 20.6536 | 4.4812 | 48.9032 | 142.6275 | 106.0794 | 141.2524 | 95.5754
2012-10-31 04:26 | 25.3549 | 163.2936 | 126.7719 | 161.8679 | 116.3094 | 64.9907 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7536 | 27.8852 | 48.8999 | 15.9015 | 20.6745 | 4.4805 | 48.905 | 142.6191 | 106.0974 | 141.1934 | 95.6349
2012-10-31 04:26 | 25.3519 | 163.3256 | 126.807 | 161.9543 | 116.3026 | 64.9948 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7536 | 27.8846 | 48.8987 | 15.9013 | 20.6474 | 4.4807 | 48.9038 | 142.6782 | 106.1596 | 141.3069 | 95.6552
2012-10-31 04:26 | 25.3504 | 163.3396 | 126.8093 | 161.9217 | 116.3087 | 64.9965 | 0.014373 | 0.35191 | 0.005058 | 24.4844 | 1.7536 | 27.885 | 48.8998 | 15.9013 | 20.6901 | 4.4809 | 48.9048 | 142.6495 | 106.1192 | 141.2316 | 95.6186
2012-10-31 04:26 | 25.3452 | 163.3772 | 126.8421 | 161.9087 | 116.3035 | 65.0144 | 0.014376 | 0.35187 | 0.005058 | 24.4763 | 1.7536 | 27.8852 | 48.9003 | 15.9014 | 20.6287 | 4.4821 | 48.9054 | 142.7485 | 106.2134 | 141.28 | 95.6748
2012-10-31 04:26 | 25.3549 | 163.3791 | 126.8709 | 161.9767 | 116.3436 | 65.0058 | 0.01437 | 0.35175 | 0.005055 | 24.4784 | 1.7537 | 27.8858 | 48.903 | 15.9013 | 20.6263 | 4.4815 | 48.908 | 142.7528 | 106.2446 | 141.3504 | 95.7173
2012-10-31 04:26 | 25.3526 | 163.3923 | 126.8648 | 161.986 | 116.3678 | 65.0052 | 0.01437 | 0.35183 | 0.005056 | 24.4834 | 1.7536 | 27.8849 | 48.8995 | 15.9014 | 20.6401 | 4.4815 | 48.9045 | 142.7522 | 106.2247 | 141.3459 | 95.7277
2012-10-31 04:26 | 25.3556 | 163.4381 | 126.902 | 162.0007 | 116.386 | 65.0196 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7536 | 27.8841 | 48.8967 | 15.9013 | 20.6351 | 4.4825 | 48.9018 | 142.803 | 106.2669 | 141.3656 | 95.7509
2012-10-31 04:26 | 25.3519 | 163.4694 | 126.8945 | 162.0475 | 116.4012 | 65.015 | 0.014357 | 0.3518 | 0.005051 | 24.5036 | 1.7536 | 27.8843 | 48.8976 | 15.9012 | 20.6033 | 4.4821 | 48.9027 | 142.8661 | 106.2912 | 141.4442 | 95.7979
2012-10-31 04:26 | 25.3414 | 163.4589 | 126.9031 | 162.0175 | 116.3718 | 65.0191 | 0.01436 | 0.35183 | 0.005052 | 24.5005 | 1.7536 | 27.884 | 48.8967 | 15.9012 | 20.6249 | 4.4824 | 48.9018 | 142.834 | 106.2782 | 141.3926 | 95.7469
2012-10-31 04:26 | 25.3534 | 163.4709 | 126.9455 | 162.0684 | 116.4558 | 65.0098 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7536 | 27.884 | 48.8968 | 15.9012 | 20.6048 | 4.4818 | 48.9018 | 142.8661 | 106.3407 | 141.4636 | 95.851
2012-10-31 04:26 | 25.3467 | 163.4836 | 126.9579 | 162.0423 | 116.5477 | 65.0023 | 0.01436 | 0.35184 | 0.005052 | 24.5015 | 1.7535 | 27.8837 | 48.8951 | 15.9014 | 20.5981 | 4.4813 | 48.9001 | 142.8855 | 106.3598 | 141.4442 | 95.9496
2012-10-31 04:26 | 25.3474 | 163.4843 | 126.9281 | 162.0818 | 116.5597 | 65.0006 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7536 | 27.8835 | 48.8953 | 15.9011 | 20.5948 | 4.4811 | 48.9003 | 142.8895 | 106.3333 | 141.487 | 95.9649
2012-10-31 04:26 | 25.3534 | 163.5214 | 127.0103 | 162.0412 | 116.5733 | 65.0058 | 0.014357 | 0.35184 | 0.005051 | 24.5067 | 1.7536 | 27.8836 | 48.8955 | 15.9012 | 20.6008 | 4.4815 | 48.9005 | 142.9206 | 106.4095 | 141.4404 | 95.9725
2012-10-31 04:26 | 25.3474 | 163.5232 | 127.0347 | 162.0663 | 116.4725 | 65.0144 | 0.014351 | 0.35184 | 0.005049 | 24.5169 | 1.7536 | 27.8836 | 48.8957 | 15.9011 | 20.5948 | 4.4821 | 48.9008 | 142.9284 | 106.4399 | 141.4715 | 95.8777
2012-10-31 04:26 | 25.3384 | 163.5491 | 127.0257 | 162.0495 | 116.5166 | 65.011 | 0.014363 | 0.35183 | 0.005053 | 24.4954 | 1.7535 | 27.8834 | 48.8945 | 15.9013 | 20.5777 | 4.4819 | 48.8996 | 142.9714 | 106.448 | 141.4718 | 95.9389
2012-10-31 04:26 | 25.3482 | 163.5628 | 127.0279 | 162.0904 | 116.5264 | 65.0162 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7535 | 27.8825 | 48.8912 | 15.9013 | 20.5956 | 4.4822 | 48.8962 | 142.9672 | 106.4323 | 141.4948 | 95.9308
2012-10-31 04:26 | 25.3414 | 163.5133 | 127.0744 | 162.1224 | 116.5462 | 65.015 | 0.014373 | 0.35187 | 0.005057 | 24.4814 | 1.7534 | 27.8809 | 48.8854 | 15.9013 | 20.5968 | 4.4821 | 48.8904 | 142.9165 | 106.4776 | 141.5256 | 95.9494
2012-10-31 04:27 | 25.3414 | 163.6065 | 127.044 | 162.1651 | 116.641 | 65.0144 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7534 | 27.8815 | 48.8874 | 15.9014 | 20.5767 | 4.4821 | 48.8925 | 143.0298 | 106.4673 | 141.5884 | 96.0643
2012-10-31 04:27 | 25.3452 | 163.5559 | 127.044 | 162.0874 | 116.5955 | 65.0167 | 0.01437 | 0.35191 | 0.005057 | 24.4895 | 1.7535 | 27.8822 | 48.8903 | 15.9012 | 20.5885 | 4.4823 | 48.8954 | 142.9674 | 106.4555 | 141.4989 | 96.007
2012-10-31 04:27 | 25.3452 | 163.6142 | 127.0706 | 162.1029 | 116.6106 | 65.0277 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7535 | 27.8826 | 48.8918 | 15.9012 | 20.5805 | 4.483 | 48.8968 | 143.0337 | 106.4901 | 141.5224 | 96.0301
2012-10-31 04:27 | 25.3437 | 163.6322 | 127.1034 | 162.1635 | 116.6243 | 65.0266 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7535 | 27.8835 | 48.8945 | 15.9013 | 20.567 | 4.4829 | 48.8996 | 143.0652 | 106.5364 | 141.5965 | 96.0573
2012-10-31 04:27 | 25.3384 | 163.658 | 127.121 | 162.1854 | 116.5962 | 65.0202 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7535 | 27.8837 | 48.8955 | 15.9013 | 20.6098 | 4.4825 | 48.9005 | 143.0482 | 106.5112 | 141.5756 | 95.9864
2012-10-31 04:27 | 25.3407 | 163.6564 | 127.1118 | 162.1644 | 116.6706 | 65.037 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7535 | 27.8835 | 48.8944 | 15.9013 | 20.6001 | 4.4837 | 48.8995 | 143.0563 | 106.5117 | 141.5643 | 96.0705
2012-10-31 04:27 | 25.3467 | 163.6546 | 127.1255 | 162.2093 | 116.6349 | 65.0202 | 0.014354 | 0.35191 | 0.005051 | 24.5168 | 1.7535 | 27.8831 | 48.8933 | 15.9013 | 20.6061 | 4.4825 | 48.8983 | 143.0485 | 106.5194 | 141.6032 | 96.0288
2012-10-31 04:27 | 25.3414 | 163.6532 | 127.1011 | 162.2078 | 116.6334 | 65.0347 | 0.014357 | 0.35193 | 0.005053 | 24.5126 | 1.7534 | 27.8821 | 48.8896 | 15.9014 | 20.5888 | 4.4835 | 48.8946 | 143.0644 | 106.5123 | 141.619 | 96.0446
2012-10-31 04:27 | 25.3482 | 163.7183 | 127.1308 | 162.2185 | 116.6781 | 65.0324 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.7535 | 27.8823 | 48.8904 | 15.9014 | 20.5433 | 4.4833 | 48.8954 | 143.175 | 106.5875 | 141.6752 | 96.1348
2012-10-31 04:27 | 25.3414 | 163.7076 | 127.1697 | 162.2583 | 116.6637 | 65.0318 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7534 | 27.8815 | 48.8878 | 15.9013 | 20.5365 | 4.4833 | 48.8928 | 143.1711 | 106.6332 | 141.7218 | 96.1272
2012-10-31 04:27 | 25.3549 | 163.7444 | 127.1489 | 162.2446 | 116.7 | 65.0474 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7535 | 27.8823 | 48.8904 | 15.9014 | 20.6023 | 4.4844 | 48.8954 | 143.1421 | 106.5466 | 141.6423 | 96.0977
2012-10-31 04:27 | 25.3497 | 163.7353 | 127.1856 | 162.2783 | 116.6644 | 65.0416 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7535 | 27.8825 | 48.891 | 15.9014 | 20.5569 | 4.484 | 48.896 | 143.1784 | 106.6287 | 141.7214 | 96.1075
2012-10-31 04:27 | 25.3526 | 163.7771 | 127.2075 | 162.2928 | 116.5687 | 65.0433 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7534 | 27.8819 | 48.8891 | 15.9013 | 20.5839 | 4.4841 | 48.8941 | 143.1932 | 106.6236 | 141.7089 | 95.9848
2012-10-31 04:27 | 25.3579 | 163.7863 | 127.2014 | 162.3137 | 116.6802 | 65.0376 | 0.014354 | 0.35196 | 0.005052 | 24.5198 | 1.7534 | 27.8813 | 48.8869 | 15.9014 | 20.5972 | 4.4837 | 48.892 | 143.1891 | 106.6042 | 141.7165 | 96.083
2012-10-31 04:27 | 25.3534 | 163.8401 | 127.2197 | 162.3169 | 116.6985 | 65.0404 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7534 | 27.8816 | 48.8882 | 15.9013 | 20.5847 | 4.4839 | 48.8933 | 143.2554 | 106.635 | 141.7322 | 96.1138
2012-10-31 04:27 | 25.3541 | 163.8253 | 127.2128 | 162.3448 | 116.6992 | 65.0526 | 0.014367 | 0.35196 | 0.005057 | 24.4976 | 1.7534 | 27.8807 | 48.885 | 15.9013 | 20.5894 | 4.4847 | 48.89 | 143.2359 | 106.6234 | 141.7554 | 96.1098
2012-10-31 04:27 | 25.3579 | 163.798 | 127.2547 | 162.3409 | 116.665 | 65.0433 | 0.014376 | 0.35189 | 0.005059 | 24.4773 | 1.7533 | 27.8804 | 48.8838 | 15.9013 | 20.6053 | 4.4841 | 48.8889 | 143.1927 | 106.6494 | 141.7356 | 96.0597
2012-10-31 04:27 | 25.3594 | 163.8306 | 127.2334 | 162.4162 | 116.6779 | 65.041 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7534 | 27.8809 | 48.8854 | 15.9013 | 20.6188 | 4.4839 | 48.8905 | 143.2118 | 106.6146 | 141.7974 | 96.0591
2012-10-31 04:27 | 25.3519 | 163.8269 | 127.2792 | 162.3854 | 116.606 | 65.0508 | 0.014376 | 0.35189 | 0.005059 | 24.4773 | 1.7534 | 27.881 | 48.886 | 15.9013 | 20.6233 | 4.4846 | 48.891 | 143.2036 | 106.6559 | 141.7621 | 95.9827
2012-10-31 04:27 | 25.3534 | 163.8518 | 127.2731 | 162.3985 | 116.5923 | 65.0497 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7534 | 27.8805 | 48.8843 | 15.9013 | 20.6088 | 4.4845 | 48.8894 | 143.243 | 106.6643 | 141.7897 | 95.9835
2012-10-31 04:27 | 25.3504 | 163.8799 | 127.2358 | 162.3916 | 116.65 | 65.0439 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7534 | 27.8807 | 48.8848 | 15.9013 | 20.6218 | 4.4841 | 48.8898 | 143.2581 | 106.614 | 141.7698 | 96.0282
2012-10-31 04:28 | 25.3541 | 163.8875 | 127.2776 | 162.4303 | 116.6764 | 65.0566 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7534 | 27.881 | 48.8865 | 15.9012 | 20.5894 | 4.485 | 48.8915 | 143.2981 | 106.6882 | 141.8409 | 96.087
2012-10-31 04:28 | 25.3504 | 163.8838 | 127.251 | 162.4382 | 116.6841 | 65.052 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7534 | 27.8809 | 48.8855 | 15.9013 | 20.5978 | 4.4847 | 48.8905 | 143.286 | 106.6532 | 141.8404 | 96.0863
2012-10-31 04:28 | 25.3579 | 163.9029 | 127.2738 | 162.4535 | 116.5702 | 65.0555 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7534 | 27.8807 | 48.885 | 15.9013 | 20.6334 | 4.4849 | 48.89 | 143.2695 | 106.6404 | 141.8201 | 95.9368
2012-10-31 04:28 | 25.3556 | 163.8734 | 127.2258 | 162.4512 | 116.5945 | 65.0532 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7533 | 27.88 | 48.8827 | 15.9012 | 20.6351 | 4.4848 | 48.8878 | 143.2383 | 106.5907 | 141.8161 | 95.9594
2012-10-31 04:28 | 25.3594 | 163.9277 | 127.2829 | 162.4783 | 116.6855 | 65.0485 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7533 | 27.8799 | 48.8827 | 15.9011 | 20.6389 | 4.4844 | 48.8877 | 143.2888 | 106.644 | 141.8394 | 96.0466
2012-10-31 04:28 | 25.3534 | 163.9062 | 127.2578 | 162.4801 | 116.6454 | 65.0664 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7533 | 27.88 | 48.8825 | 15.9013 | 20.5847 | 4.4857 | 48.8876 | 143.3215 | 106.6731 | 141.8954 | 96.0607
2012-10-31 04:28 | 25.3586 | 163.8725 | 127.2554 | 162.4814 | 116.6582 | 65.0584 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7533 | 27.8803 | 48.8837 | 15.9013 | 20.63 | 4.4851 | 48.8887 | 143.2425 | 106.6254 | 141.8514 | 96.0282
2012-10-31 04:28 | 25.3504 | 163.9148 | 127.2586 | 162.512 | 116.6727 | 65.0589 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7533 | 27.8792 | 48.8794 | 15.9014 | 20.6098 | 4.4852 | 48.8845 | 143.305 | 106.6488 | 141.9022 | 96.0629
2012-10-31 04:28 | 25.3579 | 163.9534 | 127.2928 | 162.5001 | 116.6954 | 65.0555 | 0.014379 | 0.35189 | 0.00506 | 24.4721 | 1.7533 | 27.8791 | 48.8793 | 15.9012 | 20.6213 | 4.4849 | 48.8844 | 143.3321 | 106.6715 | 141.8788 | 96.0741
2012-10-31 04:28 | 25.3482 | 163.9826 | 127.2831 | 162.5409 | 116.7312 | 65.0647 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7533 | 27.8795 | 48.881 | 15.9012 | 20.6397 | 4.4856 | 48.886 | 143.3429 | 106.6434 | 141.9012 | 96.0915
2012-10-31 04:28 | 25.3504 | 163.9187 | 127.3196 | 162.512 | 116.7485 | 65.0595 | 0.014373 | 0.35191 | 0.005058 | 24.4844 | 1.7533 | 27.8793 | 48.88 | 15.9013 | 20.5817 | 4.4852 | 48.885 | 143.337 | 106.7379 | 141.9303 | 96.1668
2012-10-31 04:28 | 25.3594 | 164.0055 | 127.3095 | 162.5443 | 116.712 | 65.0612 | 0.014386 | 0.35193 | 0.005063 | 24.4632 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8801 | 15.9013 | 20.6068 | 4.4853 | 48.8852 | 143.3987 | 106.7027 | 141.9375 | 96.1052
2012-10-31 04:28 | 25.3549 | 163.9777 | 127.305 | 162.5476 | 116.5786 | 65.0641 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7533 | 27.88 | 48.8825 | 15.9013 | 20.6103 | 4.4855 | 48.8876 | 143.3674 | 106.6947 | 141.9373 | 95.9683
2012-10-31 04:28 | 25.3452 | 164.034 | 127.2687 | 162.5573 | 116.6485 | 65.0624 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7533 | 27.8792 | 48.8797 | 15.9012 | 20.6006 | 4.4854 | 48.8847 | 143.4334 | 106.6681 | 141.9567 | 96.0479
2012-10-31 04:28 | 25.3474 | 164.0557 | 127.2785 | 162.5867 | 116.6318 | 65.0555 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7533 | 27.879 | 48.8791 | 15.9012 | 20.5948 | 4.4849 | 48.8841 | 143.4609 | 106.6837 | 141.9919 | 96.037
2012-10-31 04:28 | 25.3459 | 164.0192 | 127.3037 | 162.6008 | 116.6151 | 65.056 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7533 | 27.8799 | 48.8824 | 15.9012 | 20.6294 | 4.485 | 48.8875 | 143.3898 | 106.6743 | 141.9714 | 95.9857
2012-10-31 04:28 | 25.3482 | 164.0604 | 127.2641 | 162.6186 | 116.5113 | 65.0607 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8811 | 15.9012 | 20.6196 | 4.4853 | 48.8862 | 143.4408 | 106.6445 | 141.999 | 95.8917
2012-10-31 04:28 | 25.3407 | 164.0179 | 127.2908 | 162.5956 | 116.5568 | 65.0607 | 0.014373 | 0.35187 | 0.005057 | 24.4814 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8814 | 15.901 | 20.5961 | 4.4853 | 48.8865 | 143.4218 | 106.6947 | 141.9995 | 95.9607
2012-10-31 04:28 | 25.3526 | 164.0609 | 127.2989 | 162.6619 | 116.6218 | 65.0584 | 0.014379 | 0.3519 | 0.00506 | 24.4732 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8809 | 15.9012 | 20.612 | 4.4851 | 48.8859 | 143.4489 | 106.6869 | 142.0499 | 96.0098
2012-10-31 04:28 | 25.3452 | 164.0651 | 127.2687 | 162.6389 | 116.7054 | 65.0711 | 0.014379 | 0.35189 | 0.00506 | 24.4721 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8806 | 15.9013 | 20.6126 | 4.486 | 48.8857 | 143.4525 | 106.6561 | 142.0263 | 96.0928
2012-10-31 04:28 | 25.3467 | 164.0589 | 127.2816 | 162.6365 | 116.76 | 65.0873 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7533 | 27.8792 | 48.8801 | 15.9011 | 20.6181 | 4.4871 | 48.8851 | 143.4408 | 106.6635 | 142.0184 | 96.1419
2012-10-31 04:28 | 25.3452 | 164.0496 | 127.303 | 162.6506 | 116.6903 | 65.0763 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7532 | 27.879 | 48.8787 | 15.9014 | 20.6207 | 4.4864 | 48.8837 | 143.4289 | 106.6823 | 142.0299 | 96.0696
2012-10-31 04:29 | 25.3482 | 164.0643 | 127.3098 | 162.6652 | 116.6478 | 65.0699 | 0.01437 | 0.35189 | 0.005057 | 24.4875 | 1.7532 | 27.8788 | 48.8782 | 15.9013 | 20.6437 | 4.4859 | 48.8832 | 143.4206 | 106.6661 | 142.0215 | 96.0041
2012-10-31 04:29 | 25.3489 | 164.0805 | 127.3257 | 162.6659 | 116.6219 | 65.0664 | 0.014379 | 0.3519 | 0.00506 | 24.4732 | 1.7533 | 27.8792 | 48.8801 | 15.9011 | 20.6284 | 4.4857 | 48.8852 | 143.4521 | 106.6973 | 142.0375 | 95.9935
2012-10-31 04:29 | 25.3526 | 164.0959 | 127.3218 | 162.6735 | 116.5725 | 65.0693 | 0.014376 | 0.35186 | 0.005058 | 24.4752 | 1.7533 | 27.879 | 48.8796 | 15.9011 | 20.6361 | 4.4859 | 48.8847 | 143.4598 | 106.6857 | 142.0374 | 95.9364
2012-10-31 04:29 | 25.3422 | 164.0894 | 127.2733 | 162.667 | 116.619 | 65.0763 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7533 | 27.8793 | 48.8806 | 15.9011 | 20.6257 | 4.4864 | 48.8856 | 143.4637 | 106.6476 | 142.0413 | 95.9933
2012-10-31 04:29 | 25.3489 | 164.0883 | 127.3028 | 162.7048 | 116.6295 | 65.0716 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7533 | 27.879 | 48.8795 | 15.9011 | 20.5963 | 4.486 | 48.8845 | 143.492 | 106.7065 | 142.1085 | 96.0332
2012-10-31 04:29 | 25.3549 | 164.0826 | 127.2441 | 162.6991 | 116.6355 | 65.0797 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7533 | 27.8787 | 48.8786 | 15.9011 | 20.6023 | 4.4866 | 48.8836 | 143.4803 | 106.6418 | 142.0968 | 96.0332
2012-10-31 04:29 | 25.3519 | 164.0796 | 127.3363 | 162.7544 | 116.6325 | 65.0769 | 0.014376 | 0.35187 | 0.005058 | 24.4763 | 1.7533 | 27.8787 | 48.8786 | 15.9011 | 20.5872 | 4.4864 | 48.8837 | 143.4924 | 106.7491 | 142.1672 | 96.0453
2012-10-31 04:29 | 25.3519 | 164.1302 | 127.3097 | 162.7233 | 116.6818 | 65.074 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7532 | 27.8785 | 48.8777 | 15.9012 | 20.5752 | 4.4862 | 48.8827 | 143.555 | 106.7345 | 142.1481 | 96.1066
2012-10-31 04:29 | 25.3497 | 164.1435 | 127.3189 | 162.7211 | 116.7895 | 65.0809 | 0.014367 | 0.35196 | 0.005057 | 24.4976 | 1.7532 | 27.8785 | 48.8779 | 15.9011 | 20.6011 | 4.4867 | 48.883 | 143.5424 | 106.7178 | 142.12 | 96.1884
2012-10-31 04:29 | 25.3526 | 164.1464 | 127.3484 | 162.7162 | 116.7659 | 65.0711 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7532 | 27.8784 | 48.8773 | 15.9012 | 20.6321 | 4.486 | 48.8823 | 143.5143 | 106.7163 | 142.0841 | 96.1338
2012-10-31 04:29 | 25.3511 | 164.1527 | 127.366 | 162.7652 | 116.7151 | 65.074 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8743 | 15.9012 | 20.6426 | 4.4862 | 48.8794 | 143.5101 | 106.7234 | 142.1226 | 96.0725
2012-10-31 04:29 | 25.3489 | 164.1622 | 127.36 | 162.7397 | 116.6522 | 65.0705 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.7532 | 27.878 | 48.8761 | 15.9011 | 20.6123 | 4.486 | 48.8812 | 143.5499 | 106.7477 | 142.1274 | 96.0399
2012-10-31 04:29 | 25.3474 | 164.1412 | 127.3394 | 162.7693 | 116.6697 | 65.0867 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7532 | 27.8784 | 48.8772 | 15.9012 | 20.6108 | 4.4871 | 48.8823 | 143.5304 | 106.7286 | 142.1585 | 96.0589
2012-10-31 04:29 | 25.3526 | 164.1309 | 127.3523 | 162.724 | 116.6522 | 65.0797 | 0.014376 | 0.35184 | 0.005058 | 24.4743 | 1.7532 | 27.8777 | 48.8746 | 15.9012 | 20.6521 | 4.4866 | 48.8797 | 143.4788 | 106.7002 | 142.0719 | 96.0001
2012-10-31 04:29 | 25.3489 | 164.1777 | 127.3524 | 162.7514 | 116.5802 | 65.0769 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7531 | 27.8771 | 48.8721 | 15.9014 | 20.6404 | 4.4864 | 48.8772 | 143.5373 | 106.712 | 142.111 | 95.9398
2012-10-31 04:29 | 25.3482 | 164.1109 | 127.3326 | 162.7779 | 116.5037 | 65.0809 | 0.014382 | 0.35194 | 0.005062 | 24.4711 | 1.7531 | 27.8771 | 48.8726 | 15.9012 | 20.6357 | 4.4867 | 48.8777 | 143.4752 | 106.6969 | 142.1422 | 95.868
2012-10-31 04:29 | 25.3497 | 164.1319 | 127.357 | 162.7833 | 116.5962 | 65.0815 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.7531 | 27.8768 | 48.8713 | 15.9012 | 20.6452 | 4.4867 | 48.8763 | 143.4867 | 106.7118 | 142.1381 | 95.951
2012-10-31 04:29 | 25.3489 | 164.1738 | 127.3562 | 162.763 | 116.7015 | 65.0821 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7531 | 27.8763 | 48.8695 | 15.9013 | 20.6886 | 4.4868 | 48.8745 | 143.4852 | 106.6676 | 142.0744 | 96.0129
2012-10-31 04:29 | 25.3556 | 164.1611 | 127.3743 | 162.7659 | 116.7575 | 65.0809 | 0.014357 | 0.35197 | 0.005053 | 24.5157 | 1.7531 | 27.8767 | 48.8708 | 15.9013 | 20.6632 | 4.4867 | 48.8758 | 143.4979 | 106.7111 | 142.1027 | 96.0943
2012-10-31 04:29 | 25.3526 | 164.1697 | 127.3865 | 162.7939 | 116.7583 | 65.0821 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7532 | 27.8782 | 48.8758 | 15.9014 | 20.6401 | 4.4868 | 48.8809 | 143.5296 | 106.7464 | 142.1538 | 96.1182
2012-10-31 04:29 | 25.3549 | 164.1798 | 127.385 | 162.839 | 116.7075 | 65.0792 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8744 | 15.9011 | 20.6504 | 4.4866 | 48.8795 | 143.5294 | 106.7346 | 142.1886 | 96.0571
2012-10-31 04:29 | 25.3616 | 164.1593 | 127.3879 | 162.8224 | 116.6915 | 65.0861 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7531 | 27.8769 | 48.8723 | 15.9011 | 20.6571 | 4.487 | 48.8773 | 143.5022 | 106.7308 | 142.1653 | 96.0344
2012-10-31 04:30 | 25.3571 | 164.1937 | 127.3872 | 162.8412 | 116.7135 | 65.0953 | 0.014382 | 0.35191 | 0.005061 | 24.4691 | 1.7532 | 27.8779 | 48.8754 | 15.9012 | 20.5964 | 4.4877 | 48.8804 | 143.5973 | 106.7908 | 142.2448 | 96.1171
2012-10-31 04:30 | 25.3534 | 164.225 | 127.3683 | 162.8414 | 116.7515 | 65.0797 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8751 | 15.901 | 20.6088 | 4.4866 | 48.8802 | 143.6162 | 106.7595 | 142.2326 | 96.1427
2012-10-31 04:30 | 25.3526 | 164.2164 | 127.3675 | 162.8522 | 116.7962 | 65.0838 | 0.014386 | 0.35194 | 0.005063 | 24.4643 | 1.7531 | 27.8771 | 48.8722 | 15.9013 | 20.5839 | 4.4869 | 48.8773 | 143.6325 | 106.7836 | 142.2683 | 96.2123
2012-10-31 04:30 | 25.3504 | 164.1909 | 127.3767 | 162.8189 | 116.7675 | 65.0982 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7532 | 27.8777 | 48.8747 | 15.9012 | 20.6178 | 4.4879 | 48.8797 | 143.5731 | 106.7589 | 142.2011 | 96.1497
2012-10-31 04:30 | 25.3519 | 164.239 | 127.4125 | 162.8088 | 116.769 | 65.093 | 0.014382 | 0.35199 | 0.005062 | 24.4741 | 1.7532 | 27.8775 | 48.8739 | 15.9012 | 20.6394 | 4.4875 | 48.879 | 143.5996 | 106.7731 | 142.1694 | 96.1296
2012-10-31 04:30 | 25.3489 | 164.2516 | 127.4285 | 162.833 | 116.8267 | 65.089 | 0.01437 | 0.35189 | 0.005057 | 24.4875 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8743 | 15.9012 | 20.6244 | 4.4872 | 48.8793 | 143.6272 | 106.8041 | 142.2086 | 96.2023
2012-10-31 04:30 | 25.3549 | 164.2576 | 127.4231 | 162.8623 | 116.7227 | 65.0919 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7532 | 27.8772 | 48.8733 | 15.901 | 20.5942 | 4.4874 | 48.8784 | 143.6634 | 106.8289 | 142.2681 | 96.1285
2012-10-31 04:30 | 25.3594 | 164.2698 | 127.4429 | 162.8823 | 116.8903 | 65.089 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7529 | 27.874 | 48.8616 | 15.9012 | 20.6108 | 4.4872 | 48.8667 | 143.659 | 106.8321 | 142.2715 | 96.2795
2012-10-31 04:30 | 25.3601 | 164.2783 | 127.4931 | 162.883 | 116.9516 | 65.0907 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.753 | 27.8751 | 48.8654 | 15.9013 | 20.6034 | 4.4874 | 48.8705 | 143.6749 | 106.8897 | 142.2796 | 96.3482
2012-10-31 04:30 | 25.3661 | 164.2882 | 127.5638 | 162.9046 | 116.9993 | 65.0953 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7531 | 27.8762 | 48.8689 | 15.9014 | 20.6135 | 4.4877 | 48.874 | 143.6747 | 106.9503 | 142.2911 | 96.3858
2012-10-31 04:30 | 25.3736 | 164.3307 | 127.6094 | 162.9393 | 116.9955 | 65.0942 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.753 | 27.8758 | 48.8676 | 15.9014 | 20.5808 | 4.4876 | 48.8726 | 143.7499 | 107.0286 | 142.3585 | 96.4147
2012-10-31 04:31 | 25.3721 | 164.3525 | 127.6041 | 162.9378 | 117.0015 | 65.1046 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.753 | 27.8752 | 48.8656 | 15.9013 | 20.5833 | 4.4883 | 48.8707 | 143.7692 | 107.0208 | 142.3545 | 96.4182
2012-10-31 04:31 | 25.3781 | 164.3546 | 127.6254 | 162.9787 | 116.9696 | 65.1098 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7529 | 27.8743 | 48.862 | 15.9014 | 20.5853 | 4.4887 | 48.867 | 143.7693 | 107.0401 | 142.3934 | 96.3843
2012-10-31 04:31 | 25.3803 | 164.4035 | 127.6199 | 162.9693 | 116.9718 | 65.1017 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7529 | 27.8741 | 48.8612 | 15.9015 | 20.5995 | 4.4881 | 48.8663 | 143.804 | 107.0204 | 142.3698 | 96.3723
2012-10-31 04:31 | 25.3646 | 164.3295 | 127.6042 | 162.9458 | 116.9713 | 65.1023 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.753 | 27.8753 | 48.8651 | 15.9016 | 20.5838 | 4.4882 | 48.8702 | 143.7457 | 107.0204 | 142.362 | 96.3875
2012-10-31 04:31 | 25.3736 | 164.3929 | 127.6056 | 162.947 | 117.041 | 65.1092 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.753 | 27.8755 | 48.8659 | 15.9016 | 20.5808 | 4.4886 | 48.871 | 143.8121 | 107.0248 | 142.3662 | 96.4602
2012-10-31 04:31 | 25.3721 | 164.3603 | 127.6689 | 163.0077 | 117.1381 | 65.1029 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.753 | 27.8755 | 48.866 | 15.9015 | 20.6195 | 4.4882 | 48.8711 | 143.7408 | 107.0494 | 142.3882 | 96.5186
2012-10-31 04:31 | 25.3818 | 164.4283 | 127.6595 | 163.0019 | 117.1629 | 65.1081 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.753 | 27.8754 | 48.8657 | 15.9015 | 20.597 | 4.4886 | 48.8708 | 143.8313 | 107.0625 | 142.4049 | 96.5659
2012-10-31 04:31 | 25.3781 | 164.3702 | 127.6749 | 162.9749 | 117.1479 | 65.1144 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7531 | 27.877 | 48.8708 | 15.9016 | 20.5692 | 4.489 | 48.8759 | 143.801 | 107.1057 | 142.4057 | 96.5787
2012-10-31 04:31 | 25.3833 | 164.3948 | 127.6725 | 163.0072 | 117.081 | 65.1057 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7531 | 27.8767 | 48.8702 | 15.9016 | 20.6427 | 4.4884 | 48.8752 | 143.7521 | 107.0298 | 142.3645 | 96.4383
2012-10-31 04:31 | 25.3811 | 164.3926 | 127.7007 | 162.9856 | 117.0485 | 65.1046 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.753 | 27.875 | 48.8642 | 15.9015 | 20.5843 | 4.4883 | 48.8693 | 143.8083 | 107.1164 | 142.4013 | 96.4642
2012-10-31 04:31 | 25.3826 | 164.4058 | 127.7213 | 163.0143 | 117.031 | 65.119 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.753 | 27.8744 | 48.8629 | 15.9013 | 20.5777 | 4.4893 | 48.8679 | 143.8281 | 107.1436 | 142.4366 | 96.4533
2012-10-31 04:31 | 25.3901 | 164.4561 | 127.7402 | 163.0179 | 117.1523 | 65.1075 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.7529 | 27.8743 | 48.8616 | 15.9015 | 20.5652 | 4.4885 | 48.8667 | 143.8909 | 107.175 | 142.4527 | 96.5871
2012-10-31 04:31 | 25.3826 | 164.468 | 127.706 | 163.0027 | 117.1903 | 65.1063 | 0.014379 | 0.35194 | 0.005061 | 24.4762 | 1.7529 | 27.8745 | 48.8625 | 15.9015 | 20.5577 | 4.4884 | 48.8675 | 143.9103 | 107.1483 | 142.445 | 96.6326
2012-10-31 04:31 | 25.3781 | 164.4441 | 127.7549 | 163.037 | 117.1934 | 65.1185 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.7529 | 27.8743 | 48.8619 | 15.9015 | 20.5612 | 4.4893 | 48.867 | 143.8829 | 107.1937 | 142.4758 | 96.6322
2012-10-31 04:31 | 25.3803 | 164.4657 | 127.7342 | 163.0237 | 117.1576 | 65.1109 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.7529 | 27.8744 | 48.8621 | 15.9015 | 20.5634 | 4.4887 | 48.8672 | 143.9023 | 107.1708 | 142.4603 | 96.5942
2012-10-31 04:31 | 25.3803 | 164.4696 | 127.7609 | 163.0353 | 117.2183 | 65.1138 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.753 | 27.8744 | 48.8626 | 15.9014 | 20.5353 | 4.4889 | 48.8676 | 143.9343 | 107.2256 | 142.5 | 96.683
2012-10-31 04:31 | 25.3848 | 164.4741 | 127.7921 | 163.0554 | 117.2114 | 65.1104 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.753 | 27.8751 | 48.8646 | 15.9015 | 20.5438 | 4.4887 | 48.8696 | 143.9303 | 107.2483 | 142.5116 | 96.6676
2012-10-31 04:31 | 25.3751 | 164.4683 | 127.7938 | 163.0457 | 117.1942 | 65.1225 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.753 | 27.8752 | 48.8651 | 15.9014 | 20.5582 | 4.4895 | 48.8701 | 143.9101 | 107.2356 | 142.4875 | 96.636
2012-10-31 04:31 | 25.3893 | 164.5214 | 127.7661 | 163.0754 | 117.2235 | 65.115 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7529 | 27.8744 | 48.8621 | 15.9015 | 20.5644 | 4.489 | 48.8672 | 143.957 | 107.2017 | 142.511 | 96.6591
2012-10-31 04:31 | 25.3826 | 164.4836 | 127.7975 | 163.092 | 117.1372 | 65.1138 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7529 | 27.8745 | 48.8625 | 15.9015 | 20.5938 | 4.4889 | 48.8675 | 143.8898 | 107.2037 | 142.4982 | 96.5434
2012-10-31 04:31 | 25.3796 | 164.5272 | 127.8249 | 163.0618 | 117.1531 | 65.1092 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.753 | 27.8746 | 48.8632 | 15.9015 | 20.5266 | 4.4886 | 48.8682 | 144.0006 | 107.2983 | 142.5352 | 96.6265
2012-10-31 04:31 | 25.3833 | 164.5154 | 127.7639 | 163.085 | 117.1758 | 65.1075 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.753 | 27.8744 | 48.8626 | 15.9014 | 20.5463 | 4.4885 | 48.8676 | 143.9691 | 107.2176 | 142.5387 | 96.6295
2012-10-31 04:32 | 25.3818 | 164.5217 | 127.7967 | 163.0835 | 117.1553 | 65.1173 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.753 | 27.8749 | 48.864 | 15.9015 | 20.5288 | 4.4892 | 48.8691 | 143.9929 | 107.2679 | 142.5547 | 96.6265
2012-10-31 04:32 | 25.3841 | 164.5434 | 127.7799 | 163.078 | 117.1576 | 65.1167 | 0.014382 | 0.35189 | 0.005061 | 24.467 | 1.753 | 27.8748 | 48.8638 | 15.9014 | 20.5311 | 4.4891 | 48.8688 | 144.0123 | 107.2488 | 142.5469 | 96.6265
2012-10-31 04:32 | 25.3886 | 164.5362 | 127.8073 | 163.1252 | 117.128 | 65.1057 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.753 | 27.8752 | 48.8652 | 15.9014 | 20.5637 | 4.4884 | 48.8703 | 143.9725 | 107.2436 | 142.5615 | 96.5643
2012-10-31 04:32 | 25.3915 | 164.5469 | 127.7645 | 163.1087 | 117.1764 | 65.1167 | 0.014354 | 0.35202 | 0.005053 | 24.5238 | 1.753 | 27.875 | 48.8645 | 15.9014 | 20.5465 | 4.4891 | 48.8696 | 144.0004 | 107.218 | 142.5622 | 96.6299
2012-10-31 04:32 | 25.3856 | 164.541 | 127.7929 | 163.1339 | 117.1781 | 65.1144 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.753 | 27.8745 | 48.8629 | 15.9014 | 20.5526 | 4.489 | 48.8679 | 143.9884 | 107.2403 | 142.5813 | 96.6255
2012-10-31 04:32 | 25.3863 | 164.5534 | 127.805 | 163.1424 | 117.2167 | 65.1138 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.753 | 27.8754 | 48.8661 | 15.9014 | 20.5574 | 4.4889 | 48.8712 | 143.996 | 107.2476 | 142.585 | 96.6593
2012-10-31 04:32 | 25.3758 | 164.574 | 127.8288 | 163.1396 | 117.1986 | 65.1202 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.753 | 27.875 | 48.8647 | 15.9013 | 20.5469 | 4.4894 | 48.8698 | 144.0271 | 107.2819 | 142.5927 | 96.6517
2012-10-31 04:32 | 25.3796 | 164.605 | 127.8364 | 163.1512 | 117.2214 | 65.1156 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.753 | 27.875 | 48.8643 | 15.9015 | 20.5747 | 4.4891 | 48.8693 | 144.0303 | 107.2617 | 142.5765 | 96.6467
2012-10-31 04:32 | 25.3751 | 164.5966 | 127.8281 | 163.1428 | 117.2283 | 65.1214 | 0.014373 | 0.35191 | 0.005058 | 24.4844 | 1.753 | 27.8748 | 48.8635 | 15.9015 | 20.5702 | 4.4895 | 48.8686 | 144.0264 | 107.2579 | 142.5726 | 96.6581
2012-10-31 04:32 | 25.3893 | 164.5991 | 127.827 | 163.157 | 117.2652 | 65.119 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.753 | 27.8746 | 48.8631 | 15.9014 | 20.5483 | 4.4893 | 48.8681 | 144.0508 | 107.2787 | 142.6087 | 96.7169
2012-10-31 04:32 | 25.3848 | 164.5908 | 127.8492 | 163.1447 | 117.2494 | 65.1289 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.753 | 27.8745 | 48.8627 | 15.9014 | 20.5438 | 4.49 | 48.8678 | 144.047 | 107.3054 | 142.6009 | 96.7056
2012-10-31 04:32 | 25.3803 | 164.6135 | 127.8256 | 163.1636 | 117.2487 | 65.1179 | 0.014386 | 0.35197 | 0.005063 | 24.4663 | 1.753 | 27.8746 | 48.8629 | 15.9015 | 20.5554 | 4.4892 | 48.868 | 144.0581 | 107.2702 | 142.6082 | 96.6933
2012-10-31 04:32 | 25.3886 | 164.6607 | 127.8606 | 163.1835 | 117.2494 | 65.1173 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7529 | 27.8745 | 48.8624 | 15.9015 | 20.5998 | 4.4892 | 48.8675 | 144.0609 | 107.2608 | 142.5837 | 96.6496
2012-10-31 04:32 | 25.3803 | 164.6057 | 127.8295 | 163.183 | 117.1425 | 65.1248 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.753 | 27.8746 | 48.8628 | 15.9015 | 20.5754 | 4.4897 | 48.8679 | 144.0303 | 107.2541 | 142.6076 | 96.5671
2012-10-31 04:32 | 25.3818 | 164.5994 | 127.8005 | 163.1961 | 117.2236 | 65.1271 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.753 | 27.8752 | 48.8646 | 15.9016 | 20.5609 | 4.4899 | 48.8696 | 144.0385 | 107.2396 | 142.6352 | 96.6627
2012-10-31 04:32 | 25.3826 | 164.643 | 127.866 | 163.1931 | 117.2585 | 65.1341 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.753 | 27.8746 | 48.8632 | 15.9014 | 20.5777 | 4.4903 | 48.8683 | 144.0653 | 107.2883 | 142.6154 | 96.6808
2012-10-31 04:32 | 25.3878 | 164.6482 | 127.8865 | 163.1788 | 117.3017 | 65.1254 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.753 | 27.8743 | 48.8624 | 15.9013 | 20.591 | 4.4897 | 48.8675 | 144.0572 | 107.2955 | 142.5878 | 96.7107
2012-10-31 04:32 | 25.3826 | 164.6547 | 127.866 | 163.1892 | 117.2358 | 65.1283 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7529 | 27.8739 | 48.8612 | 15.9013 | 20.5657 | 4.4899 | 48.8662 | 144.089 | 107.3003 | 142.6235 | 96.6701
2012-10-31 04:32 | 25.3841 | 164.6289 | 127.8561 | 163.214 | 117.1463 | 65.126 | 0.01437 | 0.35191 | 0.005057 | 24.4895 | 1.7529 | 27.8741 | 48.8613 | 15.9014 | 20.5953 | 4.4898 | 48.8663 | 144.0336 | 107.2608 | 142.6187 | 96.551
2012-10-31 04:32 | 25.3833 | 164.6281 | 127.8172 | 163.2093 | 117.1796 | 65.1219 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7529 | 27.8739 | 48.8606 | 15.9014 | 20.5905 | 4.4895 | 48.8657 | 144.0376 | 107.2267 | 142.6188 | 96.5891
2012-10-31 04:32 | 25.3848 | 164.653 | 127.8492 | 163.2147 | 117.1697 | 65.1202 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8589 | 15.9013 | 20.592 | 4.4894 | 48.864 | 144.061 | 107.2572 | 142.6227 | 96.5777
2012-10-31 04:32 | 25.3803 | 164.6601 | 127.8561 | 163.2141 | 117.1576 | 65.126 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.753 | 27.8741 | 48.8622 | 15.9012 | 20.5674 | 4.4898 | 48.8673 | 144.0927 | 107.2887 | 142.6467 | 96.5902
2012-10-31 04:32 | 25.3886 | 164.6412 | 127.872 | 163.2573 | 117.1963 | 65.1237 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7529 | 27.874 | 48.861 | 15.9014 | 20.5837 | 4.4896 | 48.8661 | 144.0575 | 107.2883 | 142.6736 | 96.6126
2012-10-31 04:32 | 25.3833 | 164.6631 | 127.8706 | 163.2171 | 117.263 | 65.1202 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7529 | 27.8738 | 48.8605 | 15.9013 | 20.6025 | 4.4894 | 48.8656 | 144.0606 | 107.2681 | 142.6146 | 96.6605
2012-10-31 04:33 | 25.3908 | 164.6668 | 127.8781 | 163.2323 | 117.2933 | 65.1266 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8598 | 15.9012 | 20.5699 | 4.4898 | 48.8649 | 144.0969 | 107.3082 | 142.6624 | 96.7234
2012-10-31 04:33 | 25.3826 | 164.6586 | 127.8432 | 163.2552 | 117.2775 | 65.1081 | 0.01437 | 0.35189 | 0.005057 | 24.4875 | 1.7529 | 27.8724 | 48.8564 | 15.9011 | 20.5978 | 4.4886 | 48.8614 | 144.0608 | 107.2454 | 142.6574 | 96.6797
2012-10-31 04:33 | 25.3818 | 164.6694 | 127.8691 | 163.2389 | 117.2426 | 65.1196 | 0.014379 | 0.35187 | 0.00506 | 24.4712 | 1.7529 | 27.873 | 48.8579 | 15.9013 | 20.6091 | 4.4893 | 48.863 | 144.0603 | 107.26 | 142.6298 | 96.6335
2012-10-31 04:33 | 25.3811 | 164.6998 | 127.8836 | 163.2576 | 117.2381 | 65.13 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7529 | 27.8731 | 48.8579 | 15.9015 | 20.6525 | 4.4901 | 48.8629 | 144.0473 | 107.2311 | 142.6051 | 96.5856
2012-10-31 04:33 | 25.3863 | 164.6778 | 127.8926 | 163.2395 | 117.3267 | 65.1346 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7528 | 27.8725 | 48.8558 | 15.9014 | 20.6417 | 4.4904 | 48.8609 | 144.0361 | 107.2509 | 142.5978 | 96.685
2012-10-31 04:33 | 25.3908 | 164.6629 | 127.9276 | 163.2751 | 117.3122 | 65.1364 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8591 | 15.9013 | 20.598 | 4.4905 | 48.8642 | 144.0649 | 107.3296 | 142.6771 | 96.7142
2012-10-31 04:33 | 25.3886 | 164.6996 | 127.9101 | 163.2418 | 117.2797 | 65.1202 | 0.014363 | 0.35199 | 0.005056 | 24.5064 | 1.7529 | 27.8735 | 48.8593 | 15.9014 | 20.6078 | 4.4894 | 48.8643 | 144.0918 | 107.3023 | 142.634 | 96.6719
2012-10-31 04:33 | 25.3893 | 164.7119 | 127.9147 | 163.2308 | 117.2918 | 65.1196 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8594 | 15.9013 | 20.6166 | 4.4893 | 48.8644 | 144.0953 | 107.2981 | 142.6142 | 96.6752
2012-10-31 04:33 | 25.3983 | 164.6743 | 127.9198 | 163.2554 | 117.2856 | 65.1271 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.7528 | 27.8724 | 48.8559 | 15.9013 | 20.6296 | 4.4899 | 48.8609 | 144.0447 | 107.2902 | 142.6258 | 96.656
2012-10-31 04:33 | 25.3886 | 164.6879 | 127.8911 | 163.2457 | 117.2532 | 65.1329 | 0.01436 | 0.35199 | 0.005055 | 24.5116 | 1.7529 | 27.8731 | 48.8579 | 15.9015 | 20.6119 | 4.4903 | 48.8629 | 144.076 | 107.2792 | 142.6338 | 96.6413
2012-10-31 04:33 | 25.3908 | 164.694 | 127.9162 | 163.2207 | 117.2743 | 65.1237 | 0.014363 | 0.35199 | 0.005056 | 24.5064 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8592 | 15.9014 | 20.5779 | 4.4896 | 48.8643 | 144.1161 | 107.3383 | 142.6428 | 96.6964
2012-10-31 04:33 | 25.3968 | 164.735 | 127.9069 | 163.2655 | 117.1969 | 65.1323 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7529 | 27.8741 | 48.8618 | 15.9013 | 20.6281 | 4.4902 | 48.8669 | 144.1069 | 107.2788 | 142.6374 | 96.5688
2012-10-31 04:33 | 25.3983 | 164.6976 | 127.9008 | 163.2709 | 117.2211 | 65.1214 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7529 | 27.874 | 48.8615 | 15.9013 | 20.6376 | 4.4895 | 48.8666 | 144.06 | 107.2632 | 142.6333 | 96.5835
2012-10-31 04:33 | 25.396 | 164.7186 | 127.9328 | 163.2803 | 117.2226 | 65.1479 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.753 | 27.8743 | 48.8624 | 15.9013 | 20.5952 | 4.4913 | 48.8674 | 144.1234 | 107.3376 | 142.6851 | 96.6274
2012-10-31 04:33 | 25.399 | 164.6827 | 127.9129 | 163.2483 | 117.256 | 65.137 | 0.014379 | 0.35184 | 0.005059 | 24.4692 | 1.7529 | 27.8737 | 48.8607 | 15.9011 | 20.6102 | 4.4905 | 48.8658 | 144.0725 | 107.3027 | 142.6381 | 96.6458
2012-10-31 04:33 | 25.396 | 164.7186 | 127.8871 | 163.2764 | 117.3099 | 65.1387 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.753 | 27.8743 | 48.8626 | 15.9012 | 20.6112 | 4.4907 | 48.8677 | 144.1074 | 107.2759 | 142.6652 | 96.6987
2012-10-31 04:33 | 25.4035 | 164.7222 | 127.9098 | 163.3033 | 117.2908 | 65.1427 | 0.014389 | 0.35203 | 0.005065 | 24.4652 | 1.7529 | 27.8735 | 48.86 | 15.9012 | 20.6147 | 4.4909 | 48.8651 | 144.1075 | 107.2951 | 142.6886 | 96.6761
2012-10-31 04:33 | 25.399 | 164.7372 | 127.9091 | 163.2755 | 117.2636 | 65.1404 | 0.014379 | 0.3519 | 0.00506 | 24.4732 | 1.753 | 27.8741 | 48.8621 | 15.9012 | 20.6022 | 4.4908 | 48.8672 | 144.135 | 107.3069 | 142.6733 | 96.6614
2012-10-31 04:33 | 25.4005 | 164.727 | 127.9106 | 163.312 | 117.2082 | 65.1462 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8595 | 15.9012 | 20.6037 | 4.4912 | 48.8645 | 144.1233 | 107.3069 | 142.7083 | 96.6045
2012-10-31 04:33 | 25.399 | 164.7138 | 127.8748 | 163.2911 | 117.2029 | 65.1502 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.753 | 27.8743 | 48.8627 | 15.9012 | 20.5941 | 4.4915 | 48.8678 | 144.1197 | 107.2807 | 142.697 | 96.6088
2012-10-31 04:33 | 25.3983 | 164.6937 | 127.9122 | 163.3214 | 117.2211 | 65.1514 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7529 | 27.874 | 48.8617 | 15.9012 | 20.6055 | 4.4915 | 48.8667 | 144.0882 | 107.3067 | 142.7159 | 96.6156
2012-10-31 04:33 | 25.396 | 164.7731 | 127.9023 | 163.2842 | 117.2985 | 65.1312 | 0.014382 | 0.35187 | 0.005061 | 24.4661 | 1.753 | 27.8747 | 48.8639 | 15.9013 | 20.5831 | 4.4901 | 48.8689 | 144.19 | 107.3192 | 142.7011 | 96.7154
2012-10-31 04:34 | 25.3938 | 164.7436 | 127.9115 | 163.2859 | 117.2659 | 65.1439 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.753 | 27.8741 | 48.8622 | 15.9011 | 20.5729 | 4.491 | 48.8672 | 144.1707 | 107.3386 | 142.713 | 96.693
2012-10-31 04:34 | 25.3945 | 164.7366 | 127.8932 | 163.2827 | 117.2666 | 65.145 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8592 | 15.9012 | 20.5816 | 4.4911 | 48.8643 | 144.155 | 107.3116 | 142.7011 | 96.685
2012-10-31 04:34 | 25.3848 | 164.7424 | 127.8682 | 163.2924 | 117.3442 | 65.1427 | 0.01437 | 0.35191 | 0.005057 | 24.4895 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8599 | 15.9011 | 20.5197 | 4.4909 | 48.8649 | 144.2227 | 107.3485 | 142.7727 | 96.8245
2012-10-31 04:34 | 25.3871 | 164.7603 | 127.9353 | 163.3219 | 117.4034 | 65.141 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.753 | 27.8739 | 48.8616 | 15.9011 | 20.5662 | 4.4908 | 48.8667 | 144.1941 | 107.3691 | 142.7557 | 96.8372
2012-10-31 04:34 | 25.4005 | 164.7503 | 127.8992 | 163.3625 | 117.4206 | 65.1381 | 0.014379 | 0.35194 | 0.005061 | 24.4762 | 1.753 | 27.8742 | 48.8621 | 15.9013 | 20.5555 | 4.4906 | 48.8671 | 144.1948 | 107.3437 | 142.807 | 96.8651
2012-10-31 04:34 | 25.3848 | 164.7424 | 127.933 | 163.3274 | 117.2759 | 65.1393 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8596 | 15.9011 | 20.5518 | 4.4907 | 48.8646 | 144.1906 | 107.3812 | 142.7756 | 96.7241
2012-10-31 04:34 | 25.3871 | 164.7681 | 127.9391 | 163.3219 | 117.3616 | 65.1433 | 0.014373 | 0.35191 | 0.005058 | 24.4844 | 1.7529 | 27.8739 | 48.8614 | 15.9011 | 20.6063 | 4.491 | 48.8665 | 144.1618 | 107.3328 | 142.7156 | 96.7553
2012-10-31 04:34 | 25.3856 | 164.7588 | 127.9491 | 163.3593 | 117.4019 | 65.1387 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8594 | 15.9012 | 20.5727 | 4.4907 | 48.8645 | 144.1861 | 107.3764 | 142.7866 | 96.8292
2012-10-31 04:34 | 25.3856 | 164.786 | 127.9605 | 163.3476 | 117.4587 | 65.1526 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7529 | 27.8739 | 48.8608 | 15.9013 | 20.5807 | 4.4916 | 48.8659 | 144.2053 | 107.3798 | 142.7669 | 96.878
2012-10-31 04:34 | 25.3781 | 164.7435 | 127.9987 | 163.3362 | 117.4892 | 65.1427 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7529 | 27.8737 | 48.8605 | 15.9012 | 20.5492 | 4.4909 | 48.8656 | 144.1943 | 107.4495 | 142.787 | 96.94
2012-10-31 04:34 | 25.3811 | 164.7776 | 128.0055 | 163.3625 | 117.4846 | 65.1393 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.753 | 27.8744 | 48.8631 | 15.9012 | 20.6044 | 4.4907 | 48.8682 | 144.1732 | 107.4011 | 142.7581 | 96.8802
2012-10-31 04:34 | 25.3773 | 164.7971 | 128.0627 | 163.3626 | 117.4922 | 65.1456 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8592 | 15.9012 | 20.6126 | 4.4911 | 48.8643 | 144.1845 | 107.4501 | 142.75 | 96.8796
2012-10-31 04:34 | 25.3796 | 164.8267 | 128.0955 | 163.4038 | 117.6462 | 65.1456 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7529 | 27.8745 | 48.8624 | 15.9016 | 20.5988 | 4.4911 | 48.8674 | 144.2279 | 107.4967 | 142.805 | 97.0474
2012-10-31 04:34 | 25.3743 | 164.8214 | 128.1245 | 163.3791 | 117.5954 | 65.1554 | 0.014379 | 0.35191 | 0.00506 | 24.4742 | 1.7504 | 27.8335 | 48.7194 | 15.9014 | 20.5735 | 4.4918 | 48.7244 | 144.2479 | 107.551 | 142.8056 | 97.0219
2012-10-31 04:34 | 25.3654 | 164.8086 | 128.1156 | 163.343 | 117.6092 | 65.1433 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7463 | 27.769 | 48.4934 | 15.9015 | 20.5485 | 4.491 | 48.4984 | 144.2601 | 107.5671 | 142.7945 | 97.0607
2012-10-31 04:34 | 25.3676 | 164.8574 | 128.1406 | 163.3646 | 117.5545 | 65.1375 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7448 | 27.7455 | 48.4112 | 15.9016 | 20.5507 | 4.4906 | 48.4162 | 144.3067 | 107.5899 | 142.8139 | 97.0038
2012-10-31 04:34 | 25.3691 | 164.8356 | 128.1002 | 163.3777 | 117.5674 | 65.13 | 0.014367 | 0.35183 | 0.005055 | 24.4886 | 1.7442 | 27.7359 | 48.3778 | 15.9015 | 20.5321 | 4.4901 | 48.3828 | 144.3035 | 107.5681 | 142.8456 | 97.0353
2012-10-31 04:34 | 25.3616 | 164.8164 | 128.1194 | 163.4013 | 117.1238 | 65.1277 | 0.014357 | 0.35178 | 0.005051 | 24.5026 | 1.7441 | 27.7344 | 48.3726 | 15.9015 | 20.5206 | 4.4899 | 48.3777 | 144.2958 | 107.5988 | 142.8807 | 96.6032
2012-10-31 04:34 | 25.3631 | 164.8491 | 128.0561 | 163.3873 | 117.3149 | 65.1352 | 0.014357 | 0.35177 | 0.00505 | 24.5016 | 1.7443 | 27.737 | 48.3815 | 15.9016 | 20.5382 | 4.4904 | 48.3865 | 144.3109 | 107.5179 | 142.8491 | 96.7767
2012-10-31 04:34 | 25.3624 | 164.8561 | 128.0516 | 163.4138 | 117.117 | 65.1208 | 0.014357 | 0.3517 | 0.005049 | 24.4966 | 1.7446 | 27.7422 | 48.3996 | 15.9016 | 20.5415 | 4.4894 | 48.4047 | 144.3146 | 107.5101 | 142.8723 | 96.5755
2012-10-31 04:35 | 25.3489 | 164.8504 | 127.8781 | 163.3847 | 116.3603 | 65.1323 | 0.014335 | 0.35161 | 0.00504 | 24.5281 | 1.7488 | 27.8087 | 48.632 | 15.9016 | 20.4999 | 4.4902 | 48.637 | 144.3505 | 107.3782 | 142.8848 | 95.8604
2012-10-31 04:35 | 25.3392 | 164.8213 | 127.5865 | 163.3789 | 115.8843 | 65.1306 | 0.014332 | 0.35173 | 0.005041 | 24.5413 | 1.7531 | 27.877 | 48.8712 | 15.9016 | 20.4902 | 4.4901 | 48.8763 | 144.3311 | 107.0963 | 142.8887 | 95.3941
2012-10-31 04:35 | 25.3354 | 164.8447 | 127.4569 | 163.3868 | 116.4833 | 65.1445 | 0.014354 | 0.35177 | 0.005049 | 24.5067 | 1.7544 | 27.898 | 48.9446 | 15.9016 | 20.5225 | 4.4911 | 48.9496 | 144.3222 | 106.9344 | 142.8643 | 95.9608
2012-10-31 04:35 | 25.319 | 164.8322 | 127.4672 | 163.3548 | 116.8688 | 65.1422 | 0.014357 | 0.35183 | 0.005051 | 24.5056 | 1.7551 | 27.9084 | 48.9813 | 15.9016 | 20.5141 | 4.4909 | 48.9863 | 144.3181 | 106.9531 | 142.8407 | 96.3547
2012-10-31 04:35 | 25.3205 | 164.822 | 127.5068 | 163.368 | 116.9082 | 65.1422 | 0.014351 | 0.35189 | 0.00505 | 24.5199 | 1.7553 | 27.9114 | 48.9917 | 15.9016 | 20.5197 | 4.4909 | 48.9968 | 144.3023 | 106.9871 | 142.8483 | 96.3885
2012-10-31 04:35 | 25.3197 | 164.8407 | 127.5555 | 163.3828 | 117.0212 | 65.1612 | 0.014363 | 0.35186 | 0.005054 | 24.4974 | 1.7554 | 27.9138 | 48.9999 | 15.9017 | 20.4867 | 4.4922 | 49.0049 | 144.354 | 107.0688 | 142.8961 | 96.5345
2012-10-31 04:35 | 25.3272 | 164.8637 | 127.6164 | 163.3903 | 117.0818 | 65.1479 | 0.01436 | 0.35189 | 0.005053 | 24.5045 | 1.7554 | 27.9139 | 49.0004 | 15.9017 | 20.4822 | 4.4913 | 49.0054 | 144.3815 | 107.1342 | 142.9081 | 96.5996
2012-10-31 04:35 | 25.3212 | 164.8305 | 127.5799 | 163.3454 | 117.0872 | 65.156 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7554 | 27.9145 | 49.002 | 15.9018 | 20.4882 | 4.4919 | 49.0071 | 144.3423 | 107.0917 | 142.8572 | 96.599
2012-10-31 04:35 | 25.3175 | 164.8501 | 127.6486 | 163.3611 | 117.0645 | 65.1578 | 0.014348 | 0.3519 | 0.005049 | 24.5261 | 1.7555 | 27.9159 | 49.0077 | 15.9016 | 20.4765 | 4.492 | 49.0127 | 144.3736 | 107.1721 | 142.8846 | 96.588
2012-10-31 04:35 | 25.3205 | 164.8298 | 127.6401 | 163.3719 | 117.0372 | 65.167 | 0.014338 | 0.35189 | 0.005045 | 24.5421 | 1.7556 | 27.9168 | 49.0107 | 15.9016 | 20.4875 | 4.4926 | 49.0157 | 144.3423 | 107.1526 | 142.8844 | 96.5497
2012-10-31 04:35 | 25.3197 | 164.8329 | 127.685 | 163.3555 | 117.1236 | 65.1543 | 0.014363 | 0.35186 | 0.005054 | 24.4974 | 1.7556 | 27.9167 | 49.01 | 15.9016 | 20.4827 | 4.4917 | 49.0151 | 144.3502 | 107.2023 | 142.8728 | 96.6409
2012-10-31 04:35 | 25.3235 | 164.8211 | 127.7041 | 163.3788 | 117.1843 | 65.1514 | 0.01436 | 0.35186 | 0.005053 | 24.5025 | 1.7556 | 27.9178 | 49.0138 | 15.9017 | 20.4905 | 4.4915 | 49.0188 | 144.3306 | 107.2136 | 142.8883 | 96.6938
2012-10-31 04:35 | 25.3265 | 164.793 | 127.7185 | 163.3662 | 117.2214 | 65.1607 | 0.014357 | 0.3519 | 0.005052 | 24.5107 | 1.7557 | 27.9178 | 49.0139 | 15.9017 | 20.5377 | 4.4922 | 49.019 | 144.2553 | 107.1808 | 142.8285 | 96.6837
2012-10-31 04:35 | 25.3265 | 164.8552 | 127.7338 | 163.3934 | 117.1986 | 65.152 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7557 | 27.9176 | 49.0138 | 15.9015 | 20.4855 | 4.4916 | 49.0188 | 144.3697 | 107.2483 | 142.9079 | 96.7131
2012-10-31 04:35 | 25.3302 | 164.8317 | 127.7908 | 163.3816 | 117.2251 | 65.1566 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7557 | 27.9176 | 49.0137 | 15.9015 | 20.4852 | 4.4919 | 49.0188 | 144.3465 | 107.3056 | 142.8964 | 96.7399
2012-10-31 04:35 | 25.3235 | 164.8639 | 127.7765 | 163.4138 | 117.2298 | 65.1641 | 0.014354 | 0.35187 | 0.005051 | 24.5138 | 1.7556 | 27.9172 | 49.0123 | 15.9015 | 20.4986 | 4.4924 | 49.0173 | 144.3653 | 107.2779 | 142.9152 | 96.7312
2012-10-31 04:35 | 25.3227 | 164.8514 | 127.7719 | 163.4013 | 117.2176 | 65.1624 | 0.014351 | 0.35189 | 0.00505 | 24.5199 | 1.7557 | 27.918 | 49.0152 | 15.9015 | 20.4938 | 4.4923 | 49.0202 | 144.3576 | 107.2781 | 142.9075 | 96.7238
2012-10-31 04:35 | 25.3294 | 164.8348 | 127.8167 | 163.3925 | 117.2964 | 65.1589 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0105 | 15.9015 | 20.4804 | 4.4921 | 49.0156 | 144.3544 | 107.3363 | 142.9121 | 96.816
2012-10-31 04:35 | 25.3294 | 164.8659 | 127.809 | 163.4119 | 117.3115 | 65.1641 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7556 | 27.9167 | 49.0105 | 15.9015 | 20.5125 | 4.4924 | 49.0155 | 144.3534 | 107.2965 | 142.8994 | 96.799
2012-10-31 04:36 | 25.3265 | 164.8591 | 127.8747 | 163.4245 | 117.2783 | 65.1612 | 0.014354 | 0.35196 | 0.005052 | 24.5198 | 1.7556 | 27.9174 | 49.0128 | 15.9015 | 20.4976 | 4.4922 | 49.0179 | 144.3615 | 107.3771 | 142.9269 | 96.7807
2012-10-31 04:36 | 25.3257 | 164.8194 | 127.8472 | 163.3849 | 117.3268 | 65.1578 | 0.014357 | 0.35187 | 0.005052 | 24.5087 | 1.7556 | 27.9165 | 49.01 | 15.9015 | 20.5128 | 4.492 | 49.015 | 144.3066 | 107.3344 | 142.8721 | 96.814
2012-10-31 04:36 | 25.3324 | 164.865 | 127.9035 | 163.4071 | 117.3828 | 65.1635 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0106 | 15.9014 | 20.5396 | 4.4924 | 49.0157 | 144.3254 | 107.3639 | 142.8675 | 96.8432
2012-10-31 04:36 | 25.3287 | 164.8613 | 127.8883 | 163.419 | 117.4056 | 65.167 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7556 | 27.9164 | 49.0095 | 15.9015 | 20.5399 | 4.4926 | 49.0146 | 144.3214 | 107.3484 | 142.8791 | 96.8657
2012-10-31 04:36 | 25.3332 | 164.8853 | 127.9233 | 163.4584 | 117.4367 | 65.1618 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7556 | 27.9158 | 49.0077 | 15.9015 | 20.4962 | 4.4923 | 49.0127 | 144.3891 | 107.4271 | 142.9622 | 96.9405
2012-10-31 04:36 | 25.3332 | 164.8892 | 127.9233 | 163.4623 | 117.4139 | 65.1664 | 0.014354 | 0.35193 | 0.005052 | 24.5178 | 1.7555 | 27.9158 | 49.0069 | 15.9017 | 20.4962 | 4.4926 | 49.0119 | 144.393 | 107.4271 | 142.9661 | 96.9177
2012-10-31 04:36 | 25.3347 | 164.9062 | 127.9705 | 163.4211 | 117.4572 | 65.1607 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7555 | 27.9157 | 49.0069 | 15.9015 | 20.5459 | 4.4922 | 49.0119 | 144.3603 | 107.4246 | 142.8752 | 96.9113
2012-10-31 04:36 | 25.3354 | 164.8486 | 128.0017 | 163.4762 | 117.4275 | 65.1745 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7555 | 27.9156 | 49.0061 | 15.9017 | 20.5506 | 4.4931 | 49.0111 | 144.298 | 107.4511 | 142.9256 | 96.8769
2012-10-31 04:36 | 25.3339 | 164.8665 | 128.0307 | 163.4319 | 117.5132 | 65.1734 | 0.014351 | 0.35197 | 0.005051 | 24.526 | 1.7555 | 27.9156 | 49.0065 | 15.9016 | 20.5612 | 4.4931 | 49.0115 | 144.3053 | 107.4695 | 142.8707 | 96.952
2012-10-31 04:36 | 25.3347 | 164.8829 | 128.0048 | 163.4327 | 117.4534 | 65.1745 | 0.01437 | 0.35187 | 0.005056 | 24.4865 | 1.7555 | 27.9149 | 49.0041 | 15.9016 | 20.5419 | 4.4931 | 49.0092 | 144.341 | 107.4629 | 142.8908 | 96.9115
2012-10-31 04:36 | 25.3362 | 164.8883 | 128.0482 | 163.4886 | 117.4624 | 65.1549 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7554 | 27.914 | 49.0013 | 15.9015 | 20.5514 | 4.4918 | 49.0064 | 144.3369 | 107.4968 | 142.9372 | 96.911
2012-10-31 04:36 | 25.3354 | 164.9264 | 128.0284 | 163.4801 | 117.4579 | 65.1768 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7555 | 27.9144 | 49.0031 | 15.9014 | 20.5546 | 4.4933 | 49.0081 | 144.3718 | 107.4738 | 142.9255 | 96.9033
2012-10-31 04:36 | 25.3407 | 164.9161 | 128.0566 | 163.5203 | 117.4745 | 65.1693 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.7554 | 27.9139 | 49.0007 | 15.9016 | 20.5921 | 4.4928 | 49.0057 | 144.324 | 107.4645 | 142.9282 | 96.8824
2012-10-31 04:36 | 25.3369 | 164.9006 | 128.0832 | 163.4971 | 117.4973 | 65.1687 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7554 | 27.9133 | 48.9982 | 15.9016 | 20.6003 | 4.4927 | 49.0033 | 144.3003 | 107.4829 | 142.8968 | 96.897
2012-10-31 04:36 | 25.3347 | 164.9101 | 128.1001 | 163.4755 | 117.4685 | 65.1734 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7554 | 27.9137 | 48.9999 | 15.9015 | 20.5981 | 4.4931 | 49.0049 | 144.312 | 107.502 | 142.8774 | 96.8704
2012-10-31 04:36 | 25.328 | 164.9267 | 128.0858 | 163.4649 | 117.4618 | 65.1659 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7555 | 27.9144 | 49.0028 | 15.9014 | 20.5513 | 4.4925 | 49.0079 | 144.3754 | 107.5345 | 142.9136 | 96.9105
2012-10-31 04:36 | 25.3257 | 164.9283 | 128.0873 | 163.4976 | 117.4937 | 65.1722 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7554 | 27.9129 | 48.9972 | 15.9016 | 20.5891 | 4.493 | 49.0023 | 144.3392 | 107.4982 | 142.9085 | 96.9046
2012-10-31 04:36 | 25.3317 | 164.9771 | 128.0437 | 163.5347 | 117.5224 | 65.1815 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7554 | 27.913 | 48.9975 | 15.9016 | 20.5429 | 4.4936 | 49.0026 | 144.4342 | 107.5008 | 142.9918 | 96.9795
2012-10-31 04:36 | 25.3339 | 164.9015 | 128.1183 | 163.5252 | 117.5626 | 65.1664 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.7554 | 27.9134 | 48.999 | 15.9016 | 20.5732 | 4.4926 | 49.0041 | 144.3283 | 107.5451 | 142.952 | 96.9894
2012-10-31 04:36 | 25.3317 | 164.9499 | 128.1123 | 163.5191 | 117.5604 | 65.1705 | 0.014357 | 0.3519 | 0.005052 | 24.5107 | 1.7554 | 27.9133 | 48.9983 | 15.9016 | 20.5469 | 4.4929 | 49.0034 | 144.403 | 107.5654 | 142.9722 | 97.0135
2012-10-31 04:36 | 25.3354 | 164.9186 | 128.1579 | 163.5345 | 117.6096 | 65.1612 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7553 | 27.9124 | 48.9955 | 15.9015 | 20.5948 | 4.4922 | 49.0006 | 144.3238 | 107.5631 | 142.9397 | 97.0148
2012-10-31 04:36 | 25.3437 | 164.9619 | 128.1281 | 163.5428 | 117.633 | 65.167 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7554 | 27.9129 | 48.9977 | 15.9014 | 20.5629 | 4.4926 | 49.0027 | 144.399 | 107.5652 | 142.9799 | 97.0701
2012-10-31 04:36 | 25.3414 | 164.9674 | 128.1525 | 163.556 | 117.6383 | 65.1745 | 0.014351 | 0.3519 | 0.00505 | 24.5209 | 1.7553 | 27.9127 | 48.9962 | 15.9016 | 20.5365 | 4.4931 | 49.0012 | 144.4309 | 107.616 | 143.0195 | 97.1018
2012-10-31 04:37 | 25.3414 | 164.979 | 128.1944 | 163.5366 | 117.6269 | 65.1786 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7553 | 27.9119 | 48.9936 | 15.9016 | 20.5847 | 4.4934 | 48.9986 | 144.3943 | 107.6097 | 142.9519 | 97.0422
2012-10-31 04:37 | 25.3392 | 164.9768 | 128.1503 | 163.5694 | 117.6247 | 65.1786 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7553 | 27.9116 | 48.993 | 15.9014 | 20.5665 | 4.4934 | 48.998 | 144.4103 | 107.5838 | 143.0029 | 97.0582
2012-10-31 04:37 | 25.3399 | 164.9698 | 128.212 | 163.5895 | 117.6103 | 65.1832 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.7552 | 27.91 | 48.9873 | 15.9014 | 20.5953 | 4.4937 | 48.9923 | 144.3745 | 107.6167 | 142.9942 | 97.015
2012-10-31 04:37 | 25.3302 | 164.9639 | 128.1985 | 163.5409 | 117.593 | 65.1757 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7552 | 27.9098 | 48.986 | 15.9016 | 20.5735 | 4.4932 | 48.9911 | 144.3904 | 107.625 | 142.9674 | 97.0195
2012-10-31 04:37 | 25.3377 | 165.022 | 128.1717 | 163.5756 | 117.5815 | 65.1901 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7551 | 27.9093 | 48.9845 | 15.9016 | 20.5449 | 4.4942 | 48.9895 | 144.4771 | 107.6268 | 143.0307 | 97.0366
2012-10-31 04:37 | 25.3377 | 164.9403 | 128.2136 | 163.5601 | 117.5815 | 65.1786 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7551 | 27.9083 | 48.9812 | 15.9015 | 20.5489 | 4.4934 | 48.9862 | 144.3914 | 107.6647 | 143.0112 | 97.0326
2012-10-31 04:37 | 25.3444 | 165.0248 | 128.2165 | 163.5746 | 117.6224 | 65.1815 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.755 | 27.9077 | 48.979 | 15.9015 | 20.5315 | 4.4936 | 48.9841 | 144.4933 | 107.685 | 143.0431 | 97.0909
2012-10-31 04:37 | 25.3429 | 164.9766 | 128.2493 | 163.5847 | 117.6247 | 65.1809 | 0.014354 | 0.35199 | 0.005052 | 24.5218 | 1.755 | 27.9071 | 48.9767 | 15.9015 | 20.538 | 4.4936 | 48.9818 | 144.4386 | 107.7113 | 143.0467 | 97.0867
2012-10-31 04:37 | 25.3459 | 165.0302 | 128.2332 | 163.5916 | 117.6466 | 65.1855 | 0.01437 | 0.35189 | 0.005057 | 24.4875 | 1.755 | 27.9076 | 48.9786 | 15.9016 | 20.5611 | 4.4939 | 48.9837 | 144.4691 | 107.6721 | 143.0305 | 97.0855
2012-10-31 04:37 | 25.3429 | 165.0467 | 128.2112 | 163.5886 | 117.6284 | 65.1861 | 0.014357 | 0.352 | 0.005054 | 24.5177 | 1.755 | 27.9069 | 48.9758 | 15.9016 | 20.5581 | 4.4939 | 48.9809 | 144.4886 | 107.6531 | 143.0305 | 97.0703
2012-10-31 04:37 | 25.3482 | 165.0247 | 128.2241 | 163.625 | 117.6831 | 65.1768 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.755 | 27.9067 | 48.9754 | 15.9015 | 20.5152 | 4.4933 | 48.9805 | 144.5095 | 107.7089 | 143.1098 | 97.1679
2012-10-31 04:37 | 25.3526 | 165.0369 | 128.2209 | 163.6372 | 117.6799 | 65.1843 | 0.014357 | 0.35194 | 0.005053 | 24.5137 | 1.7549 | 27.9061 | 48.9737 | 15.9014 | 20.5156 | 4.4938 | 48.9787 | 144.5213 | 107.7053 | 143.1216 | 97.1643
2012-10-31 04:37 | 25.3459 | 165.0419 | 128.2637 | 163.6305 | 117.7035 | 65.1768 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7549 | 27.9055 | 48.9712 | 15.9015 | 20.5611 | 4.4933 | 48.9762 | 144.4808 | 107.7026 | 143.0694 | 97.1424
2012-10-31 04:37 | 25.3422 | 165.0498 | 128.2486 | 163.584 | 117.7074 | 65.1815 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.7549 | 27.9055 | 48.9714 | 15.9015 | 20.5414 | 4.4936 | 48.9764 | 144.5084 | 107.7072 | 143.0426 | 97.166
2012-10-31 04:37 | 25.3474 | 165.0745 | 128.3033 | 163.6398 | 117.6747 | 65.1884 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7549 | 27.9061 | 48.9736 | 15.9014 | 20.5305 | 4.4941 | 48.9786 | 144.544 | 107.7728 | 143.1093 | 97.1442
2012-10-31 04:37 | 25.3459 | 165.0652 | 128.279 | 163.6033 | 117.7149 | 65.1763 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7549 | 27.905 | 48.969 | 15.9016 | 20.5772 | 4.4933 | 48.9741 | 144.488 | 107.7018 | 143.0261 | 97.1377
2012-10-31 04:37 | 25.3497 | 165.0573 | 128.2789 | 163.6265 | 117.7756 | 65.1815 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7548 | 27.9041 | 48.966 | 15.9016 | 20.5689 | 4.4936 | 48.9711 | 144.4884 | 107.71 | 143.0576 | 97.2067
2012-10-31 04:37 | 25.3489 | 165.0838 | 128.2896 | 163.6218 | 117.752 | 65.1919 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7548 | 27.904 | 48.9657 | 15.9016 | 20.524 | 4.4943 | 48.9708 | 144.5598 | 107.7656 | 143.0978 | 97.228
2012-10-31 04:37 | 25.3571 | 165.057 | 128.3054 | 163.6611 | 117.692 | 65.1786 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7548 | 27.9039 | 48.9656 | 15.9016 | 20.5763 | 4.4934 | 48.9707 | 144.4807 | 107.7291 | 143.0848 | 97.1157
2012-10-31 04:37 | 25.3497 | 165.0885 | 128.3171 | 163.6537 | 117.677 | 65.1919 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.7548 | 27.9042 | 48.966 | 15.9018 | 20.5489 | 4.4943 | 48.9711 | 144.5396 | 107.7682 | 143.1048 | 97.1281
2012-10-31 04:37 | 25.3534 | 165.1077 | 128.3246 | 163.6496 | 117.7869 | 65.1913 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7547 | 27.9032 | 48.963 | 15.9016 | 20.5847 | 4.4943 | 48.968 | 144.523 | 107.7399 | 143.0649 | 97.2022
2012-10-31 04:37 | 25.3669 | 165.1134 | 128.3228 | 163.6904 | 117.7169 | 65.1849 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7548 | 27.9033 | 48.9637 | 15.9014 | 20.5902 | 4.4938 | 48.9688 | 144.5232 | 107.7326 | 143.1002 | 97.1267
2012-10-31 04:37 | 25.3631 | 165.1096 | 128.3381 | 163.671 | 117.7359 | 65.1739 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7548 | 27.9033 | 48.9634 | 15.9015 | 20.5944 | 4.4931 | 48.9684 | 144.5152 | 107.7437 | 143.0766 | 97.1415
2012-10-31 04:37 | 25.3594 | 165.1526 | 128.3229 | 163.6712 | 117.7777 | 65.1768 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7547 | 27.9026 | 48.9615 | 15.9014 | 20.5947 | 4.4933 | 48.9665 | 144.5579 | 107.7282 | 143.0765 | 97.183
2012-10-31 04:37 | 25.3586 | 165.109 | 128.3526 | 163.6704 | 117.7466 | 65.1919 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7547 | 27.9021 | 48.9592 | 15.9015 | 20.5698 | 4.4943 | 48.9643 | 144.5392 | 107.7828 | 143.1006 | 97.1768
2012-10-31 04:38 | 25.3661 | 165.1593 | 128.3258 | 163.7051 | 117.7199 | 65.2005 | 0.014357 | 0.35191 | 0.005052 | 24.5117 | 1.7547 | 27.902 | 48.959 | 15.9015 | 20.5532 | 4.4949 | 48.9641 | 144.6061 | 107.7726 | 143.1519 | 97.1667
2012-10-31 04:38 | 25.3631 | 165.1252 | 128.3495 | 163.7021 | 117.7055 | 65.1832 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7546 | 27.9014 | 48.9565 | 15.9016 | 20.5462 | 4.4937 | 48.9616 | 144.579 | 107.8033 | 143.1559 | 97.1593
2012-10-31 04:38 | 25.3616 | 165.0965 | 128.3099 | 163.6928 | 117.6661 | 65.1722 | 0.014357 | 0.35187 | 0.005052 | 24.5087 | 1.7546 | 27.9006 | 48.954 | 15.9015 | 20.5567 | 4.493 | 48.959 | 144.5398 | 107.7532 | 143.1361 | 97.1094
2012-10-31 04:38 | 25.3601 | 165.1572 | 128.3275 | 163.703 | 117.7025 | 65.1832 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7546 | 27.9003 | 48.9533 | 15.9015 | 20.5432 | 4.4937 | 48.9583 | 144.614 | 107.7843 | 143.1598 | 97.1593
2012-10-31 04:38 | 25.3624 | 165.1284 | 128.3602 | 163.7131 | 117.7466 | 65.1861 | 0.01436 | 0.3519 | 0.005053 | 24.5056 | 1.7546 | 27.8999 | 48.9519 | 15.9015 | 20.5736 | 4.4939 | 48.9569 | 144.5548 | 107.7866 | 143.1395 | 97.173
2012-10-31 04:38 | 25.3579 | 165.1589 | 128.3253 | 163.693 | 117.7269 | 65.178 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7545 | 27.8999 | 48.9513 | 15.9016 | 20.545 | 4.4934 | 48.9563 | 144.6139 | 107.7803 | 143.148 | 97.1819
2012-10-31 04:38 | 25.3624 | 165.1712 | 128.3717 | 163.7247 | 117.7314 | 65.178 | 0.01436 | 0.3519 | 0.005053 | 24.5056 | 1.7545 | 27.8991 | 48.9493 | 15.9014 | 20.5816 | 4.4934 | 48.9544 | 144.5896 | 107.7901 | 143.1431 | 97.1498
2012-10-31 04:38 | 25.3631 | 165.1836 | 128.3762 | 163.7099 | 117.7321 | 65.193 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7545 | 27.8996 | 48.9504 | 15.9015 | 20.5663 | 4.4944 | 48.9555 | 144.6173 | 107.8099 | 143.1436 | 97.1658
2012-10-31 04:38 | 25.3549 | 165.1598 | 128.3299 | 163.7367 | 117.6632 | 65.1947 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7545 | 27.8988 | 48.9474 | 15.9016 | 20.534 | 4.4945 | 48.9524 | 144.6258 | 107.7959 | 143.2027 | 97.1292
2012-10-31 04:38 | 25.3684 | 165.1733 | 128.3586 | 163.754 | 117.7374 | 65.1849 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7545 | 27.8992 | 48.9493 | 15.9015 | 20.5957 | 4.4938 | 48.9544 | 144.5776 | 107.7629 | 143.1583 | 97.1417
2012-10-31 04:38 | 25.3691 | 165.1973 | 128.4012 | 163.7509 | 117.7722 | 65.1867 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7545 | 27.8988 | 48.9475 | 15.9016 | 20.5482 | 4.494 | 48.9525 | 144.6491 | 107.853 | 143.2027 | 97.224
2012-10-31 04:38 | 25.3609 | 165.2047 | 128.3816 | 163.7621 | 117.7451 | 65.1826 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.7544 | 27.8982 | 48.9451 | 15.9017 | 20.6163 | 4.4937 | 48.9501 | 144.5884 | 107.7653 | 143.1458 | 97.1288
2012-10-31 04:38 | 25.3571 | 165.197 | 128.3283 | 163.7194 | 117.7716 | 65.1907 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7544 | 27.8971 | 48.942 | 15.9015 | 20.5723 | 4.4942 | 48.9471 | 144.6247 | 107.756 | 143.1471 | 97.1993
2012-10-31 04:38 | 25.3526 | 165.1653 | 128.3466 | 163.746 | 117.7481 | 65.1884 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.7543 | 27.8967 | 48.94 | 15.9016 | 20.5759 | 4.4941 | 48.945 | 144.5894 | 107.7707 | 143.1701 | 97.1722
2012-10-31 04:38 | 25.3661 | 165.1749 | 128.3792 | 163.7517 | 117.7616 | 65.1843 | 0.014354 | 0.35194 | 0.005052 | 24.5188 | 1.7543 | 27.8966 | 48.9398 | 15.9016 | 20.5532 | 4.4938 | 48.9449 | 144.6217 | 107.826 | 143.1985 | 97.2084
2012-10-31 04:38 | 25.3504 | 165.2214 | 128.3825 | 163.7632 | 117.7384 | 65.1924 | 0.01437 | 0.35191 | 0.005057 | 24.4895 | 1.7543 | 27.8966 | 48.9398 | 15.9016 | 20.5616 | 4.4944 | 48.9449 | 144.6598 | 107.8209 | 143.2016 | 97.1768
2012-10-31 04:38 | 25.3579 | 165.2367 | 128.3862 | 163.7591 | 117.78 | 65.1832 | 0.014357 | 0.35197 | 0.005053 | 24.5157 | 1.7543 | 27.8959 | 48.9375 | 15.9015 | 20.5651 | 4.4937 | 48.9425 | 144.6716 | 107.8211 | 143.194 | 97.2149
2012-10-31 04:38 | 25.3639 | 165.1921 | 128.4151 | 163.7534 | 117.7974 | 65.1924 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7542 | 27.8951 | 48.9348 | 15.9015 | 20.5912 | 4.4944 | 48.9399 | 144.6009 | 107.8239 | 143.1622 | 97.2062
2012-10-31 04:38 | 25.3519 | 165.1762 | 128.3993 | 163.7803 | 117.8309 | 65.1924 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7543 | 27.8955 | 48.9361 | 15.9015 | 20.547 | 4.4944 | 48.9411 | 144.6292 | 107.8523 | 143.2333 | 97.2839
2012-10-31 04:38 | 25.3556 | 165.1955 | 128.4258 | 163.8229 | 117.7891 | 65.178 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7543 | 27.8961 | 48.9381 | 15.9016 | 20.5708 | 4.4934 | 48.9431 | 144.6247 | 107.855 | 143.2521 | 97.2183
2012-10-31 04:38 | 25.3511 | 165.2377 | 128.4213 | 163.8223 | 117.8225 | 65.1884 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7543 | 27.8958 | 48.9368 | 15.9016 | 20.5944 | 4.4941 | 48.9419 | 144.6433 | 107.8269 | 143.2279 | 97.2281
2012-10-31 04:38 | 25.3526 | 165.1808 | 128.3924 | 163.8121 | 117.8088 | 65.189 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7543 | 27.8957 | 48.9366 | 15.9015 | 20.5799 | 4.4941 | 48.9417 | 144.6009 | 107.8125 | 143.2322 | 97.2289
2012-10-31 04:38 | 25.3377 | 165.1932 | 128.4689 | 163.7661 | 117.8205 | 65.1919 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7543 | 27.8957 | 48.9366 | 15.9015 | 20.5851 | 4.4943 | 48.9417 | 144.6081 | 107.8838 | 143.181 | 97.2354
2012-10-31 04:39 | 25.3422 | 165.221 | 128.4277 | 163.8056 | 117.8022 | 65.193 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7542 | 27.8947 | 48.9328 | 15.9017 | 20.5815 | 4.4944 | 48.9378 | 144.6395 | 107.8462 | 143.2241 | 97.2207
2012-10-31 04:39 | 25.3452 | 165.2318 | 128.4574 | 163.793 | 117.8887 | 65.1959 | 0.01436 | 0.35202 | 0.005055 | 24.5136 | 1.7542 | 27.8943 | 48.9313 | 15.9017 | 20.6367 | 4.4946 | 48.9364 | 144.5951 | 107.8207 | 143.1563 | 97.252
2012-10-31 04:39 | 25.3452 | 165.2823 | 128.4726 | 163.7891 | 117.9001 | 65.1838 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7542 | 27.8943 | 48.9314 | 15.9017 | 20.6086 | 4.4938 | 48.9364 | 144.6737 | 107.864 | 143.1805 | 97.2915
2012-10-31 04:39 | 25.3354 | 165.1947 | 128.4819 | 163.8066 | 117.8903 | 65.1895 | 0.014373 | 0.35204 | 0.00506 | 24.4934 | 1.7542 | 27.8938 | 48.9299 | 15.9015 | 20.5667 | 4.4942 | 48.935 | 144.628 | 107.9152 | 143.2399 | 97.3236
2012-10-31 04:39 | 25.3339 | 165.1816 | 128.488 | 163.8167 | 117.8546 | 65.2017 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7541 | 27.8936 | 48.9294 | 15.9015 | 20.5893 | 4.495 | 48.9345 | 144.5923 | 107.8987 | 143.2274 | 97.2653
2012-10-31 04:39 | 25.3399 | 165.2537 | 128.4749 | 163.846 | 117.8682 | 65.1855 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7541 | 27.8938 | 48.9297 | 15.9016 | 20.6354 | 4.4939 | 48.9348 | 144.6183 | 107.8395 | 143.2106 | 97.2328
2012-10-31 04:39 | 25.3407 | 165.2934 | 128.5062 | 163.8391 | 117.9183 | 65.1878 | 0.014357 | 0.352 | 0.005054 | 24.5177 | 1.7541 | 27.8934 | 48.9286 | 15.9016 | 20.6282 | 4.494 | 48.9336 | 144.6652 | 107.878 | 143.2109 | 97.2901
2012-10-31 04:39 | 25.3437 | 165.1914 | 128.4902 | 163.846 | 117.8834 | 65.1907 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7542 | 27.8939 | 48.9303 | 15.9016 | 20.575 | 4.4942 | 48.9354 | 144.6164 | 107.9152 | 143.271 | 97.3084
2012-10-31 04:39 | 25.3377 | 165.2554 | 128.507 | 163.805 | 117.8622 | 65.1924 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.7541 | 27.893 | 48.9276 | 15.9014 | 20.569 | 4.4944 | 48.9326 | 144.6864 | 107.938 | 143.236 | 97.2932
2012-10-31 04:39 | 25.328 | 165.2029 | 128.4745 | 163.8303 | 117.7387 | 65.1884 | 0.014367 | 0.35196 | 0.005057 | 24.4976 | 1.7541 | 27.8931 | 48.9282 | 15.9014 | 20.5914 | 4.4941 | 48.9333 | 144.6115 | 107.8831 | 143.2389 | 97.1473
2012-10-31 04:39 | 25.3324 | 165.2384 | 128.4712 | 163.8463 | 117.7545 | 65.1953 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7542 | 27.8938 | 48.9303 | 15.9015 | 20.6239 | 4.4946 | 48.9353 | 144.6145 | 107.8473 | 143.2224 | 97.1306
2012-10-31 04:39 | 25.3317 | 165.2416 | 128.4744 | 163.7951 | 117.7386 | 65.1936 | 0.014367 | 0.352 | 0.005057 | 24.5007 | 1.7541 | 27.8935 | 48.9291 | 15.9016 | 20.6272 | 4.4944 | 48.9342 | 144.6144 | 107.8472 | 143.1679 | 97.1114
2012-10-31 04:39 | 25.3294 | 165.2549 | 128.4835 | 163.82 | 117.8122 | 65.1959 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7541 | 27.8924 | 48.9253 | 15.9016 | 20.6129 | 4.4946 | 48.9303 | 144.642 | 107.8706 | 143.2071 | 97.1993
2012-10-31 04:39 | 25.3294 | 165.2704 | 128.4492 | 163.855 | 117.8084 | 65.1895 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.754 | 27.8912 | 48.9209 | 15.9016 | 20.6249 | 4.4942 | 48.9259 | 144.6455 | 107.8243 | 143.2301 | 97.1835
2012-10-31 04:39 | 25.3272 | 165.241 | 128.466 | 163.8683 | 117.8972 | 65.1953 | 0.014351 | 0.35204 | 0.005052 | 24.531 | 1.754 | 27.8911 | 48.9206 | 15.9015 | 20.6508 | 4.4946 | 48.9257 | 144.5902 | 107.8152 | 143.2175 | 97.2464
2012-10-31 04:39 | 25.316 | 165.222 | 128.4853 | 163.826 | 117.9885 | 65.1947 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.754 | 27.8916 | 48.9224 | 15.9015 | 20.6075 | 4.4945 | 48.9275 | 144.6145 | 107.8778 | 143.2185 | 97.381
2012-10-31 04:39 | 25.3317 | 165.2961 | 128.5391 | 163.9039 | 117.9966 | 65.2017 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.754 | 27.8911 | 48.9207 | 15.9016 | 20.6353 | 4.495 | 48.9258 | 144.6608 | 107.9038 | 143.2686 | 97.3613
2012-10-31 04:39 | 25.3182 | 165.2787 | 128.5409 | 163.8749 | 117.9717 | 65.1895 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.754 | 27.8914 | 48.9217 | 15.9015 | 20.5937 | 4.4942 | 48.9267 | 144.685 | 107.9472 | 143.2812 | 97.378
2012-10-31 04:39 | 25.3175 | 165.2508 | 128.5249 | 163.8431 | 117.9141 | 65.2069 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.754 | 27.8906 | 48.9189 | 15.9015 | 20.5889 | 4.4954 | 48.924 | 144.6619 | 107.936 | 143.2542 | 97.3252
2012-10-31 04:39 | 25.3167 | 165.2733 | 128.5623 | 163.8501 | 118.0043 | 65.1965 | 0.014367 | 0.352 | 0.005057 | 24.5007 | 1.7539 | 27.8899 | 48.9167 | 15.9015 | 20.6122 | 4.4946 | 48.9217 | 144.6611 | 107.9501 | 143.2379 | 97.3921
2012-10-31 04:39 | 25.325 | 165.2894 | 128.5591 | 163.8933 | 117.9671 | 65.1982 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7539 | 27.8891 | 48.9141 | 15.9014 | 20.6085 | 4.4948 | 48.9191 | 144.6809 | 107.9506 | 143.2848 | 97.3586
2012-10-31 04:39 | 25.3205 | 165.281 | 128.5699 | 163.85 | 117.8943 | 65.193 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7538 | 27.8885 | 48.9123 | 15.9013 | 20.5919 | 4.4944 | 48.9174 | 144.6891 | 107.978 | 143.2581 | 97.3024
2012-10-31 04:39 | 25.3167 | 165.2655 | 128.5889 | 163.8889 | 117.8981 | 65.1826 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7539 | 27.8892 | 48.9144 | 15.9014 | 20.5962 | 4.4937 | 48.9194 | 144.6693 | 107.9927 | 143.2927 | 97.3019
2012-10-31 04:40 | 25.3175 | 165.2741 | 128.5821 | 163.8509 | 117.9027 | 65.1895 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7539 | 27.8892 | 48.9141 | 15.9015 | 20.6452 | 4.4942 | 48.9192 | 144.6289 | 107.9369 | 143.2057 | 97.2575
2012-10-31 04:40 | 25.316 | 165.2609 | 128.5882 | 163.8532 | 117.9505 | 65.204 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.7539 | 27.8888 | 48.9131 | 15.9014 | 20.6115 | 4.4952 | 48.9181 | 144.6494 | 107.9767 | 143.2417 | 97.339
2012-10-31 04:40 | 25.3145 | 165.2633 | 128.5753 | 163.8789 | 117.9528 | 65.1924 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7539 | 27.889 | 48.9137 | 15.9014 | 20.594 | 4.4944 | 48.9188 | 144.6693 | 107.9813 | 143.2849 | 97.3588
2012-10-31 04:40 | 25.3294 | 165.2665 | 128.5826 | 163.8861 | 117.8805 | 65.189 | 0.014382 | 0.35202 | 0.005063 | 24.4761 | 1.7538 | 27.8879 | 48.9099 | 15.9014 | 20.6008 | 4.4941 | 48.915 | 144.6657 | 107.9818 | 143.2853 | 97.2797
2012-10-31 04:40 | 25.3167 | 165.2811 | 128.5737 | 163.8889 | 117.8867 | 65.1947 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7538 | 27.8883 | 48.9111 | 15.9014 | 20.6042 | 4.4945 | 48.9162 | 144.6769 | 107.9695 | 143.2847 | 97.2825
2012-10-31 04:40 | 25.3205 | 165.316 | 128.5737 | 163.8927 | 117.9626 | 65.1913 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7539 | 27.8889 | 48.9135 | 15.9014 | 20.5919 | 4.4943 | 48.9185 | 144.7241 | 107.9818 | 143.3008 | 97.3707
2012-10-31 04:40 | 25.3257 | 165.294 | 128.5636 | 163.8979 | 117.9185 | 65.1861 | 0.014382 | 0.35196 | 0.005062 | 24.472 | 1.7538 | 27.8884 | 48.9114 | 15.9014 | 20.6172 | 4.4939 | 48.9164 | 144.6768 | 107.9464 | 143.2807 | 97.3013
2012-10-31 04:40 | 25.3257 | 165.2745 | 128.5522 | 163.894 | 117.8085 | 65.1907 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.7538 | 27.888 | 48.9104 | 15.9013 | 20.6212 | 4.4942 | 48.9154 | 144.6533 | 107.931 | 143.2728 | 97.1873
2012-10-31 04:40 | 25.3235 | 165.3151 | 128.5805 | 163.8724 | 117.8404 | 65.193 | 0.014376 | 0.35202 | 0.005061 | 24.4863 | 1.7538 | 27.8875 | 48.9089 | 15.9013 | 20.599 | 4.4944 | 48.9139 | 144.7161 | 107.9815 | 143.2734 | 97.2414
2012-10-31 04:40 | 25.322 | 165.298 | 128.5485 | 163.9175 | 117.801 | 65.1919 | 0.014382 | 0.35207 | 0.005064 | 24.4801 | 1.7538 | 27.8881 | 48.911 | 15.9013 | 20.6015 | 4.4943 | 48.916 | 144.6965 | 107.947 | 143.316 | 97.1995
2012-10-31 04:40 | 25.3212 | 165.2972 | 128.5858 | 163.9167 | 117.8116 | 65.1924 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.7539 | 27.8882 | 48.9118 | 15.9011 | 20.6087 | 4.4944 | 48.9169 | 144.6885 | 107.9771 | 143.308 | 97.2029
2012-10-31 04:40 | 25.319 | 165.3339 | 128.5417 | 163.9223 | 117.8511 | 65.1971 | 0.014376 | 0.35204 | 0.005061 | 24.4883 | 1.7538 | 27.8874 | 48.9086 | 15.9013 | 20.6065 | 4.4947 | 48.9136 | 144.7274 | 107.9352 | 143.3158 | 97.2446
2012-10-31 04:40 | 25.3182 | 165.3098 | 128.5714 | 163.8826 | 117.8655 | 65.1849 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.7538 | 27.8875 | 48.9089 | 15.9013 | 20.6459 | 4.4938 | 48.9139 | 144.6639 | 107.9255 | 143.2367 | 97.2196
2012-10-31 04:40 | 25.3122 | 165.2688 | 128.5844 | 163.8883 | 117.8671 | 65.1976 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7538 | 27.8872 | 48.9077 | 15.9012 | 20.5796 | 4.4947 | 48.9128 | 144.6892 | 108.0048 | 143.3087 | 97.2875
2012-10-31 04:40 | 25.3078 | 165.2761 | 128.5648 | 163.8722 | 117.8589 | 65.1988 | 0.01437 | 0.35213 | 0.00506 | 24.5046 | 1.7538 | 27.8873 | 48.9086 | 15.9012 | 20.6234 | 4.4948 | 48.9136 | 144.6527 | 107.9414 | 143.2488 | 97.2355
2012-10-31 04:40 | 25.316 | 165.292 | 128.5463 | 163.9388 | 117.8633 | 65.1947 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7538 | 27.8878 | 48.9097 | 15.9013 | 20.6437 | 4.4945 | 48.9148 | 144.6483 | 107.9026 | 143.2951 | 97.2196
2012-10-31 04:40 | 25.3145 | 165.3061 | 128.5677 | 163.9139 | 117.8807 | 65.1855 | 0.014357 | 0.35191 | 0.005052 | 24.5117 | 1.7538 | 27.8875 | 48.9086 | 15.9014 | 20.6341 | 4.4939 | 48.9136 | 144.672 | 107.9336 | 143.2798 | 97.2466
2012-10-31 04:40 | 25.319 | 165.2795 | 128.5493 | 163.9262 | 117.8777 | 65.1971 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7538 | 27.8872 | 48.9077 | 15.9013 | 20.6306 | 4.4947 | 48.9128 | 144.6489 | 107.9187 | 143.2956 | 97.2471
2012-10-31 04:40 | 25.3227 | 165.2987 | 128.5683 | 163.8988 | 117.7979 | 65.1936 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.7538 | 27.8869 | 48.907 | 15.9012 | 20.6222 | 4.4944 | 48.912 | 144.6765 | 107.9461 | 143.2766 | 97.1757
2012-10-31 04:40 | 25.316 | 165.3076 | 128.5387 | 163.9388 | 117.7381 | 65.1965 | 0.014354 | 0.35186 | 0.005051 | 24.5127 | 1.7537 | 27.8866 | 48.9058 | 15.9012 | 20.5995 | 4.4946 | 48.9109 | 144.7081 | 107.9392 | 143.3393 | 97.1386
2012-10-31 04:40 | 25.3115 | 165.2953 | 128.5151 | 163.9537 | 117.616 | 65.1971 | 0.01436 | 0.3519 | 0.005053 | 24.5056 | 1.7537 | 27.8864 | 48.9052 | 15.9012 | 20.6311 | 4.4947 | 48.9103 | 144.6642 | 107.884 | 143.3226 | 96.9849
2012-10-31 04:40 | 25.3175 | 165.3247 | 128.483 | 163.9714 | 117.4779 | 65.1867 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7537 | 27.886 | 48.904 | 15.9012 | 20.5809 | 4.494 | 48.9091 | 144.7438 | 107.9021 | 143.3905 | 96.897
2012-10-31 04:40 | 25.316 | 165.3076 | 128.4548 | 163.9115 | 117.5598 | 65.189 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7537 | 27.8867 | 48.9061 | 15.9012 | 20.5433 | 4.4941 | 48.9111 | 144.7643 | 107.9115 | 143.3682 | 97.0165
2012-10-31 04:40 | 25.3078 | 165.3111 | 128.4162 | 163.9189 | 117.6237 | 65.2017 | 0.014363 | 0.35183 | 0.005053 | 24.4954 | 1.7537 | 27.886 | 48.9041 | 15.9011 | 20.519 | 4.495 | 48.9092 | 144.7921 | 107.8972 | 143.3999 | 97.1047
2012-10-31 04:41 | 25.3063 | 165.329 | 128.3804 | 163.9135 | 117.6601 | 65.1982 | 0.014354 | 0.35181 | 0.00505 | 24.5098 | 1.7537 | 27.8858 | 48.9035 | 15.901 | 20.5537 | 4.4948 | 48.9086 | 144.7753 | 107.8267 | 143.3598 | 97.1064
2012-10-31 04:41 | 25.313 | 165.3785 | 128.4214 | 163.9358 | 117.7275 | 65.1901 | 0.014367 | 0.35186 | 0.005055 | 24.4906 | 1.7537 | 27.8859 | 48.9038 | 15.9011 | 20.5523 | 4.4942 | 48.9089 | 144.8262 | 107.8691 | 143.3835 | 97.1752
2012-10-31 04:41 | 25.3033 | 165.3649 | 128.4193 | 163.9377 | 117.5699 | 65.1907 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7537 | 27.8861 | 48.9043 | 15.9012 | 20.5306 | 4.4942 | 48.9093 | 144.8343 | 107.8887 | 143.4071 | 97.0393
2012-10-31 04:41 | 25.2988 | 165.3293 | 128.3881 | 163.9293 | 117.5578 | 65.1999 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.7537 | 27.8852 | 48.9013 | 15.9011 | 20.518 | 4.4949 | 48.9064 | 144.8113 | 107.8701 | 143.4113 | 97.0398
2012-10-31 04:41 | 25.301 | 165.3432 | 128.3369 | 163.9665 | 117.4955 | 65.204 | 0.014354 | 0.35197 | 0.005052 | 24.5208 | 1.7537 | 27.8855 | 48.9016 | 15.9013 | 20.5082 | 4.4952 | 48.9066 | 144.835 | 107.8287 | 143.4583 | 96.9873
2012-10-31 04:41 | 25.2965 | 165.3542 | 128.321 | 163.9504 | 117.5441 | 65.1826 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7537 | 27.8856 | 48.9028 | 15.901 | 20.4957 | 4.4937 | 48.9079 | 144.8585 | 107.8253 | 143.4547 | 97.0484
2012-10-31 04:41 | 25.301 | 165.3821 | 128.3065 | 163.9587 | 117.6359 | 65.1895 | 0.01436 | 0.3519 | 0.005053 | 24.5056 | 1.7537 | 27.8851 | 48.9008 | 15.9012 | 20.5042 | 4.4942 | 48.9059 | 144.8779 | 107.8023 | 143.4545 | 97.1317
2012-10-31 04:41 | 25.2958 | 165.3185 | 128.3241 | 163.9458 | 117.7179 | 65.1861 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7537 | 27.8849 | 48.9006 | 15.901 | 20.5311 | 4.4939 | 48.9057 | 144.7874 | 107.793 | 143.4147 | 97.1868
2012-10-31 04:41 | 25.2928 | 165.335 | 128.3135 | 163.9622 | 117.639 | 65.1919 | 0.01437 | 0.35191 | 0.005057 | 24.4895 | 1.7536 | 27.8846 | 48.8996 | 15.9009 | 20.5281 | 4.4943 | 48.9046 | 144.8069 | 107.7854 | 143.4341 | 97.1109
2012-10-31 04:41 | 25.2876 | 165.322 | 128.3121 | 163.9181 | 117.649 | 65.1855 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7536 | 27.8842 | 48.8977 | 15.9012 | 20.5109 | 4.4939 | 48.9027 | 144.8111 | 107.8012 | 143.4072 | 97.1381
2012-10-31 04:41 | 25.292 | 165.3381 | 128.3013 | 163.9109 | 117.6875 | 65.2034 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7536 | 27.8844 | 48.8987 | 15.901 | 20.5554 | 4.4951 | 48.9038 | 144.7827 | 107.7459 | 143.3555 | 97.1321
2012-10-31 04:41 | 25.2876 | 165.3298 | 128.3274 | 163.9687 | 117.6756 | 65.1838 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7536 | 27.8845 | 48.8988 | 15.9011 | 20.5149 | 4.4938 | 48.9039 | 144.8149 | 107.8125 | 143.4538 | 97.1607
2012-10-31 04:41 | 25.289 | 165.3545 | 128.3745 | 163.9079 | 117.567 | 65.1815 | 0.01436 | 0.35199 | 0.005055 | 24.5116 | 1.7536 | 27.8836 | 48.8958 | 15.901 | 20.5323 | 4.4936 | 48.9008 | 144.8222 | 107.8422 | 143.3756 | 97.0347
2012-10-31 04:41 | 25.2808 | 165.3619 | 128.3244 | 163.8997 | 117.5057 | 65.1867 | 0.01436 | 0.35186 | 0.005053 | 24.5025 | 1.7536 | 27.8832 | 48.8948 | 15.9009 | 20.5643 | 4.494 | 48.8998 | 144.7976 | 107.7601 | 143.3354 | 96.9414
2012-10-31 04:41 | 25.2801 | 165.3106 | 128.3465 | 163.9417 | 117.5239 | 65.2011 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7536 | 27.8834 | 48.895 | 15.9011 | 20.5596 | 4.495 | 48.9 | 144.751 | 107.7869 | 143.3821 | 96.9643
2012-10-31 04:41 | 25.2838 | 165.3415 | 128.3045 | 163.9415 | 117.5276 | 65.1907 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.7536 | 27.884 | 48.8972 | 15.9011 | 20.6115 | 4.4942 | 48.9023 | 144.73 | 107.693 | 143.33 | 96.9161
2012-10-31 04:41 | 25.2808 | 165.3308 | 128.3091 | 163.9463 | 117.5474 | 65.1913 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7535 | 27.8827 | 48.8927 | 15.9011 | 20.6004 | 4.4943 | 48.8978 | 144.7304 | 107.7087 | 143.3459 | 96.947
2012-10-31 04:41 | 25.2771 | 165.3271 | 128.2826 | 163.9232 | 117.6233 | 65.1959 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7535 | 27.8831 | 48.8939 | 15.9011 | 20.5526 | 4.4946 | 48.899 | 144.7745 | 107.73 | 143.3706 | 97.0707
2012-10-31 04:41 | 25.2786 | 165.3091 | 128.2841 | 163.9441 | 117.5755 | 65.1913 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7536 | 27.8837 | 48.8966 | 15.9009 | 20.538 | 4.4943 | 48.9017 | 144.7711 | 107.7461 | 143.4061 | 97.0375
2012-10-31 04:41 | 25.2726 | 165.3342 | 128.2743 | 163.9537 | 117.4785 | 65.1786 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7536 | 27.8835 | 48.8955 | 15.9011 | 20.5721 | 4.4934 | 48.9006 | 144.7621 | 107.7022 | 143.3816 | 96.9064
2012-10-31 04:41 | 25.2674 | 165.3018 | 128.2386 | 163.9446 | 117.5074 | 65.1907 | 0.014354 | 0.35194 | 0.005052 | 24.5188 | 1.7535 | 27.8829 | 48.8937 | 15.901 | 20.575 | 4.4942 | 48.8987 | 144.7268 | 107.6636 | 143.3696 | 96.9324
2012-10-31 04:41 | 25.2741 | 165.3513 | 128.2872 | 163.9668 | 117.4572 | 65.1803 | 0.014357 | 0.3519 | 0.005052 | 24.5107 | 1.7535 | 27.8828 | 48.8933 | 15.9009 | 20.5616 | 4.4935 | 48.8983 | 144.7897 | 107.7256 | 143.4052 | 96.8956
2012-10-31 04:41 | 25.2703 | 165.3708 | 128.23 | 163.9086 | 117.5483 | 65.1849 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7535 | 27.8831 | 48.8945 | 15.901 | 20.5217 | 4.4938 | 48.8995 | 144.8491 | 107.7083 | 143.3869 | 97.0266
2012-10-31 04:41 | 25.2629 | 165.3129 | 128.2188 | 163.8973 | 117.6053 | 65.1791 | 0.01436 | 0.35189 | 0.005053 | 24.5045 | 1.7535 | 27.8825 | 48.8921 | 15.901 | 20.5424 | 4.4934 | 48.8972 | 144.7705 | 107.6764 | 143.3549 | 97.0629
2012-10-31 04:42 | 25.2696 | 165.3001 | 128.2446 | 163.8729 | 117.5324 | 65.1768 | 0.014373 | 0.3519 | 0.005058 | 24.4834 | 1.7535 | 27.882 | 48.8906 | 15.9009 | 20.5451 | 4.4933 | 48.8957 | 144.755 | 107.6995 | 143.3278 | 96.9873
2012-10-31 04:42 | 25.2666 | 165.3594 | 128.2149 | 163.9399 | 117.4042 | 65.1745 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7534 | 27.8813 | 48.888 | 15.901 | 20.53 | 4.4931 | 48.8931 | 144.8294 | 107.6849 | 143.4099 | 96.8742
2012-10-31 04:42 | 25.2718 | 165.3879 | 128.201 | 163.9295 | 117.5611 | 65.1774 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7534 | 27.8808 | 48.8859 | 15.9011 | 20.5192 | 4.4933 | 48.891 | 144.8687 | 107.6818 | 143.4103 | 97.0419
2012-10-31 04:42 | 25.2636 | 165.3369 | 128.2119 | 163.8786 | 117.6402 | 65.1843 | 0.014357 | 0.35191 | 0.005052 | 24.5117 | 1.7534 | 27.8817 | 48.889 | 15.9011 | 20.527 | 4.4938 | 48.894 | 144.8099 | 107.6849 | 143.3516 | 97.1132
2012-10-31 04:42 | 25.2681 | 165.3647 | 128.2316 | 163.9608 | 117.6181 | 65.1809 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.7535 | 27.882 | 48.8909 | 15.9008 | 20.4753 | 4.4936 | 48.896 | 144.8894 | 107.7563 | 143.4855 | 97.1428
2012-10-31 04:42 | 25.2659 | 165.347 | 128.2028 | 163.912 | 117.6463 | 65.1797 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7535 | 27.8824 | 48.8918 | 15.901 | 20.5373 | 4.4935 | 48.8969 | 144.8097 | 107.6655 | 143.3747 | 97.109
2012-10-31 04:42 | 25.2666 | 165.3594 | 128.2568 | 163.9127 | 117.5977 | 65.1843 | 0.014354 | 0.35197 | 0.005052 | 24.5208 | 1.7535 | 27.8823 | 48.8918 | 15.9009 | 20.5501 | 4.4938 | 48.8969 | 144.8093 | 107.7067 | 143.3626 | 97.0476
2012-10-31 04:42 | 25.2659 | 165.3275 | 128.2142 | 163.9003 | 117.5818 | 65.1867 | 0.014357 | 0.35186 | 0.005052 | 24.5076 | 1.7535 | 27.8823 | 48.8918 | 15.9009 | 20.4892 | 4.494 | 48.8968 | 144.8383 | 107.725 | 143.4111 | 97.0926
2012-10-31 04:42 | 25.2681 | 165.3492 | 128.2316 | 163.922 | 117.5081 | 65.1832 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7535 | 27.8815 | 48.889 | 15.9009 | 20.5516 | 4.4937 | 48.8941 | 144.7976 | 107.68 | 143.3704 | 96.9565
2012-10-31 04:42 | 25.2636 | 165.3797 | 128.2271 | 163.9408 | 117.5491 | 65.1699 | 0.014376 | 0.3518 | 0.005057 | 24.4712 | 1.7535 | 27.8816 | 48.8893 | 15.9009 | 20.515 | 4.4928 | 48.8943 | 144.8647 | 107.7121 | 143.4258 | 97.0341
2012-10-31 04:42 | 25.2674 | 165.3524 | 128.2424 | 163.9329 | 117.534 | 65.1843 | 0.01436 | 0.35187 | 0.005053 | 24.5036 | 1.7535 | 27.8814 | 48.8887 | 15.9009 | 20.5308 | 4.4938 | 48.8938 | 144.8216 | 107.7116 | 143.4021 | 97.0032
2012-10-31 04:42 | 25.2629 | 165.3479 | 128.2226 | 163.8934 | 117.5788 | 65.178 | 0.01436 | 0.35186 | 0.005053 | 24.5025 | 1.7535 | 27.8817 | 48.8894 | 15.901 | 20.5022 | 4.4934 | 48.8944 | 144.8457 | 107.7204 | 143.3912 | 97.0766
2012-10-31 04:42 | 25.2636 | 165.3953 | 128.2348 | 163.9213 | 117.5567 | 65.1919 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7534 | 27.8814 | 48.8885 | 15.901 | 20.4869 | 4.4943 | 48.8936 | 144.9084 | 107.7479 | 143.4344 | 97.0698
2012-10-31 04:42 | 25.2569 | 165.3691 | 128.2014 | 163.9146 | 117.5842 | 65.1861 | 0.01437 | 0.35184 | 0.005056 | 24.4845 | 1.7534 | 27.8809 | 48.8867 | 15.9009 | 20.4561 | 4.4939 | 48.8918 | 144.913 | 107.7453 | 143.4585 | 97.1281
2012-10-31 04:42 | 25.2539 | 165.3622 | 128.2098 | 163.8844 | 117.6191 | 65.182 | 0.014363 | 0.35184 | 0.005054 | 24.4964 | 1.7534 | 27.8807 | 48.8858 | 15.901 | 20.5053 | 4.4936 | 48.8909 | 144.8569 | 107.7045 | 143.3791 | 97.1138
2012-10-31 04:42 | 25.2576 | 165.3542 | 128.2173 | 163.927 | 117.6569 | 65.178 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.7534 | 27.8806 | 48.8857 | 15.901 | 20.5451 | 4.4934 | 48.8908 | 144.8091 | 107.6722 | 143.3819 | 97.1118
2012-10-31 04:42 | 25.2629 | 165.379 | 128.2303 | 163.9284 | 117.6584 | 65.1826 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7534 | 27.8805 | 48.8852 | 15.9009 | 20.4902 | 4.4937 | 48.8903 | 144.8888 | 107.7401 | 143.4382 | 97.1682
2012-10-31 04:42 | 25.2434 | 165.3634 | 128.2146 | 163.8895 | 117.6579 | 65.1884 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7534 | 27.8803 | 48.8849 | 15.9008 | 20.4827 | 4.4941 | 48.89 | 144.8807 | 107.7319 | 143.4068 | 97.1752
2012-10-31 04:42 | 25.2561 | 165.3527 | 128.2578 | 163.9177 | 117.6365 | 65.1832 | 0.014373 | 0.35183 | 0.005057 | 24.4783 | 1.7534 | 27.8805 | 48.8854 | 15.9009 | 20.5275 | 4.4937 | 48.8905 | 144.8252 | 107.7303 | 143.3902 | 97.109
2012-10-31 04:42 | 25.2509 | 165.3592 | 128.2792 | 163.9048 | 117.654 | 65.1739 | 0.014376 | 0.35189 | 0.005059 | 24.4773 | 1.7534 | 27.8801 | 48.8843 | 15.9008 | 20.5424 | 4.4931 | 48.8894 | 144.8168 | 107.7368 | 143.3624 | 97.1116
2012-10-31 04:42 | 25.2591 | 165.3441 | 128.2798 | 163.8741 | 117.6281 | 65.1809 | 0.014382 | 0.3519 | 0.005061 | 24.4681 | 1.7534 | 27.8804 | 48.8854 | 15.9008 | 20.4743 | 4.4936 | 48.8905 | 144.8698 | 107.8055 | 143.3998 | 97.1538
2012-10-31 04:42 | 25.2531 | 165.3381 | 128.2738 | 163.9458 | 117.5955 | 65.1768 | 0.014367 | 0.35184 | 0.005055 | 24.4896 | 1.7534 | 27.8808 | 48.8869 | 15.9008 | 20.5085 | 4.4933 | 48.8919 | 144.8296 | 107.7653 | 143.4373 | 97.087
2012-10-31 04:42 | 25.2531 | 165.342 | 128.2776 | 163.9108 | 117.5728 | 65.1786 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7534 | 27.8798 | 48.8835 | 15.9008 | 20.5125 | 4.4934 | 48.8886 | 144.8295 | 107.7651 | 143.3983 | 97.0603
2012-10-31 04:43 | 25.2576 | 165.3309 | 128.2516 | 163.9153 | 117.4559 | 65.1843 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8821 | 15.9008 | 20.4889 | 4.4938 | 48.8872 | 144.842 | 107.7627 | 143.4264 | 96.967
2012-10-31 04:43 | 25.2644 | 165.3377 | 128.2318 | 163.8755 | 117.4703 | 65.1728 | 0.014376 | 0.35187 | 0.005058 | 24.4763 | 1.7534 | 27.8802 | 48.8848 | 15.9008 | 20.5479 | 4.493 | 48.8898 | 144.7898 | 107.6839 | 143.3276 | 96.9224
2012-10-31 04:43 | 25.2584 | 165.3123 | 128.1953 | 163.8773 | 117.4946 | 65.1797 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7533 | 27.8797 | 48.8825 | 15.901 | 20.4817 | 4.4935 | 48.8876 | 144.8306 | 107.7136 | 143.3956 | 97.0129
2012-10-31 04:43 | 25.2726 | 165.3654 | 128.24 | 163.8992 | 117.5847 | 65.1878 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.7533 | 27.8793 | 48.8812 | 15.9009 | 20.4999 | 4.494 | 48.8862 | 144.8655 | 107.7401 | 143.3993 | 97.0848
2012-10-31 04:43 | 25.2666 | 165.3049 | 128.2378 | 163.8855 | 117.6621 | 65.1716 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.7534 | 27.8801 | 48.8841 | 15.9009 | 20.5059 | 4.4929 | 48.8892 | 144.799 | 107.7319 | 143.3796 | 97.1562
2012-10-31 04:43 | 25.2569 | 165.3069 | 128.2204 | 163.868 | 117.6449 | 65.1809 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7534 | 27.8807 | 48.8865 | 15.9008 | 20.4802 | 4.4936 | 48.8916 | 144.8267 | 107.7402 | 143.3878 | 97.1647
2012-10-31 04:43 | 25.2629 | 165.309 | 128.2417 | 163.8934 | 117.666 | 65.1763 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7534 | 27.8804 | 48.885 | 15.901 | 20.4821 | 4.4933 | 48.8901 | 144.8269 | 107.7596 | 143.4113 | 97.1839
2012-10-31 04:43 | 25.2636 | 165.3097 | 128.2881 | 163.9019 | 117.6895 | 65.1734 | 0.014357 | 0.35189 | 0.005052 | 24.5096 | 1.7534 | 27.8804 | 48.8854 | 15.9008 | 20.527 | 4.4931 | 48.8904 | 144.7827 | 107.7611 | 143.3749 | 97.1625
2012-10-31 04:43 | 25.2748 | 165.3248 | 128.2726 | 163.8703 | 117.6969 | 65.1843 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7534 | 27.8801 | 48.8842 | 15.9009 | 20.5743 | 4.4938 | 48.8892 | 144.7505 | 107.6983 | 143.296 | 97.1226
2012-10-31 04:43 | 25.2741 | 165.3124 | 128.3062 | 163.9085 | 117.6696 | 65.1763 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.7534 | 27.88 | 48.8835 | 15.9009 | 20.5616 | 4.4933 | 48.8886 | 144.7508 | 107.7446 | 143.3469 | 97.108
2012-10-31 04:43 | 25.2681 | 165.2947 | 128.2888 | 163.8792 | 117.6295 | 65.1786 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7533 | 27.8785 | 48.8781 | 15.901 | 20.5235 | 4.4934 | 48.8831 | 144.7712 | 107.7653 | 143.3557 | 97.106
2012-10-31 04:43 | 25.2786 | 165.3091 | 128.3184 | 163.8975 | 117.7424 | 65.1664 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7533 | 27.879 | 48.8799 | 15.901 | 20.5661 | 4.4926 | 48.8849 | 144.743 | 107.7523 | 143.3314 | 97.1763
2012-10-31 04:43 | 25.2808 | 165.3347 | 128.3053 | 163.8958 | 117.7484 | 65.1878 | 0.014382 | 0.35194 | 0.005062 | 24.4711 | 1.7533 | 27.8791 | 48.8803 | 15.9009 | 20.5522 | 4.494 | 48.8854 | 144.7825 | 107.7531 | 143.3436 | 97.1962
2012-10-31 04:43 | 25.2763 | 165.334 | 128.3084 | 163.9146 | 117.7174 | 65.1734 | 0.014379 | 0.35199 | 0.005061 | 24.4792 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8822 | 15.9008 | 20.5357 | 4.4931 | 48.8872 | 144.7983 | 107.7727 | 143.3789 | 97.1817
2012-10-31 04:43 | 25.2831 | 165.337 | 128.3152 | 163.8631 | 117.6635 | 65.1947 | 0.014389 | 0.35204 | 0.005066 | 24.4662 | 1.7533 | 27.8789 | 48.8799 | 15.9009 | 20.5184 | 4.4945 | 48.8849 | 144.8186 | 107.7968 | 143.3447 | 97.1451
2012-10-31 04:43 | 25.2868 | 165.2979 | 128.3494 | 163.8979 | 117.7051 | 65.1843 | 0.014379 | 0.35199 | 0.005061 | 24.4792 | 1.7533 | 27.8791 | 48.8802 | 15.901 | 20.5221 | 4.4938 | 48.8852 | 144.7758 | 107.8273 | 143.3758 | 97.183
2012-10-31 04:43 | 25.2838 | 165.291 | 128.3388 | 163.8832 | 117.6831 | 65.1624 | 0.014382 | 0.35196 | 0.005062 | 24.472 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8812 | 15.9011 | 20.5231 | 4.4923 | 48.8862 | 144.7679 | 107.8157 | 143.3601 | 97.16
2012-10-31 04:43 | 25.289 | 165.2845 | 128.3249 | 163.8729 | 117.6883 | 65.1739 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.7533 | 27.8795 | 48.8818 | 15.901 | 20.5283 | 4.4931 | 48.8869 | 144.7562 | 107.7966 | 143.3446 | 97.16
2012-10-31 04:43 | 25.2965 | 165.3153 | 128.3667 | 163.8726 | 117.73 | 65.1855 | 0.014386 | 0.35204 | 0.005065 | 24.4713 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8813 | 15.901 | 20.6001 | 4.4939 | 48.8864 | 144.7152 | 107.7666 | 143.2725 | 97.1299
2012-10-31 04:43 | 25.295 | 165.3566 | 128.3691 | 163.9178 | 117.7285 | 65.1878 | 0.014389 | 0.35194 | 0.005064 | 24.4592 | 1.7533 | 27.8788 | 48.8792 | 15.901 | 20.5544 | 4.494 | 48.8843 | 144.8022 | 107.8147 | 143.3634 | 97.1741
2012-10-31 04:43 | 25.2943 | 165.3248 | 128.3645 | 163.8704 | 117.7619 | 65.1815 | 0.014392 | 0.35196 | 0.005065 | 24.455 | 1.7533 | 27.8799 | 48.8829 | 15.901 | 20.5778 | 4.4936 | 48.888 | 144.747 | 107.7867 | 143.2926 | 97.1841
2012-10-31 04:44 | 25.292 | 165.2992 | 128.3661 | 163.8798 | 117.752 | 65.1861 | 0.014395 | 0.35191 | 0.005066 | 24.447 | 1.7534 | 27.881 | 48.8871 | 15.9009 | 20.5434 | 4.4939 | 48.8922 | 144.7558 | 107.8227 | 143.3364 | 97.2086
2012-10-31 04:44 | 25.2928 | 165.3077 | 128.3669 | 163.8883 | 117.6618 | 65.1809 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7534 | 27.8811 | 48.8874 | 15.9009 | 20.5602 | 4.4936 | 48.8925 | 144.7475 | 107.8067 | 143.3281 | 97.1016
2012-10-31 04:44 | 25.2973 | 165.3084 | 128.3561 | 163.8617 | 117.5904 | 65.1711 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7533 | 27.8799 | 48.8828 | 15.9011 | 20.5487 | 4.4929 | 48.8879 | 144.7597 | 107.8074 | 143.313 | 97.0417
2012-10-31 04:44 | 25.3048 | 165.3353 | 128.356 | 163.8965 | 117.6245 | 65.1826 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7534 | 27.88 | 48.8836 | 15.901 | 20.5401 | 4.4937 | 48.8887 | 144.7952 | 107.8159 | 143.3564 | 97.0844
2012-10-31 04:44 | 25.3063 | 165.294 | 128.3422 | 163.9213 | 117.6601 | 65.1728 | 0.014382 | 0.35197 | 0.005062 | 24.4731 | 1.7533 | 27.8791 | 48.8804 | 15.9009 | 20.5777 | 4.493 | 48.8855 | 144.7163 | 107.7645 | 143.3436 | 97.0824
2012-10-31 04:44 | 25.3085 | 165.3234 | 128.3444 | 163.904 | 117.6623 | 65.1734 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.7533 | 27.8796 | 48.8817 | 15.9011 | 20.5759 | 4.4931 | 48.8868 | 144.7475 | 107.7685 | 143.3281 | 97.0864
2012-10-31 04:44 | 25.3055 | 165.2971 | 128.3643 | 163.8894 | 117.7162 | 65.1832 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8808 | 15.9011 | 20.5408 | 4.4937 | 48.8859 | 144.7563 | 107.8235 | 143.3486 | 97.1754
2012-10-31 04:44 | 25.307 | 165.3025 | 128.3429 | 163.8714 | 117.7025 | 65.1826 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7533 | 27.8794 | 48.8807 | 15.9012 | 20.5664 | 4.4937 | 48.8858 | 144.7361 | 107.7765 | 143.305 | 97.1361
2012-10-31 04:44 | 25.3107 | 165.2984 | 128.3543 | 163.9024 | 117.748 | 65.1843 | 0.014386 | 0.35199 | 0.005064 | 24.4673 | 1.7533 | 27.8797 | 48.8821 | 15.9011 | 20.542 | 4.4938 | 48.8872 | 144.7564 | 107.8123 | 143.3604 | 97.206
2012-10-31 04:44 | 25.3145 | 165.2944 | 128.3695 | 163.8945 | 117.7328 | 65.1843 | 0.014386 | 0.35196 | 0.005063 | 24.4652 | 1.7533 | 27.8793 | 48.8809 | 15.9011 | 20.5538 | 4.4938 | 48.8859 | 144.7406 | 107.8157 | 143.3407 | 97.179
2012-10-31 04:44 | 25.3145 | 165.3256 | 128.3809 | 163.8906 | 117.7556 | 65.1815 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.7532 | 27.8782 | 48.8768 | 15.901 | 20.5498 | 4.4936 | 48.8819 | 144.7758 | 107.8311 | 143.3408 | 97.2058
2012-10-31 04:44 | 25.3235 | 165.3307 | 128.428 | 163.8841 | 117.7835 | 65.1791 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7533 | 27.8786 | 48.8785 | 15.901 | 20.5307 | 4.4934 | 48.8836 | 144.8 | 107.8973 | 143.3534 | 97.2528
2012-10-31 04:44 | 25.313 | 165.289 | 128.4252 | 163.8891 | 117.6972 | 65.182 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.7533 | 27.8793 | 48.881 | 15.901 | 20.5644 | 4.4936 | 48.8861 | 144.7246 | 107.8608 | 143.3247 | 97.1328
2012-10-31 04:44 | 25.3092 | 165.3164 | 128.4061 | 163.8775 | 117.6782 | 65.1716 | 0.014379 | 0.35199 | 0.005061 | 24.4792 | 1.7533 | 27.8788 | 48.8792 | 15.901 | 20.5325 | 4.4929 | 48.8842 | 144.7839 | 107.8736 | 143.345 | 97.1457
2012-10-31 04:44 | 25.316 | 165.3232 | 128.3939 | 163.8921 | 117.7457 | 65.1635 | 0.014395 | 0.35199 | 0.005067 | 24.452 | 1.7533 | 27.879 | 48.8799 | 15.901 | 20.5794 | 4.4924 | 48.885 | 144.7438 | 107.8145 | 143.3127 | 97.1663
2012-10-31 04:44 | 25.3107 | 165.3062 | 128.4 | 163.914 | 117.6266 | 65.1722 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.7532 | 27.8784 | 48.8775 | 15.9011 | 20.554 | 4.493 | 48.8826 | 144.7522 | 107.846 | 143.36 | 97.0726
2012-10-31 04:44 | 25.3137 | 165.3053 | 128.4259 | 163.882 | 117.5879 | 65.1774 | 0.014379 | 0.35194 | 0.005061 | 24.4762 | 1.7532 | 27.8784 | 48.8778 | 15.901 | 20.553 | 4.4933 | 48.8829 | 144.7523 | 107.8729 | 143.329 | 97.0349
2012-10-31 04:44 | 25.319 | 165.2989 | 128.3854 | 163.8757 | 117.6576 | 65.1682 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7533 | 27.8785 | 48.8783 | 15.901 | 20.5503 | 4.4927 | 48.8834 | 144.7486 | 107.8351 | 143.3254 | 97.1073
2012-10-31 04:44 | 25.3205 | 165.3121 | 128.3831 | 163.9083 | 117.6971 | 65.1711 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7532 | 27.8782 | 48.877 | 15.901 | 20.5397 | 4.4929 | 48.8821 | 144.7724 | 107.8434 | 143.3686 | 97.1574
2012-10-31 04:44 | 25.3227 | 165.3026 | 128.3701 | 163.8794 | 117.7713 | 65.1664 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7532 | 27.8778 | 48.8757 | 15.901 | 20.566 | 4.4926 | 48.8808 | 144.7366 | 107.8041 | 143.3134 | 97.2053
2012-10-31 04:44 | 25.3294 | 165.3327 | 128.4187 | 163.8938 | 117.8008 | 65.1826 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7532 | 27.8775 | 48.8747 | 15.901 | 20.5286 | 4.4937 | 48.8797 | 144.8041 | 107.8901 | 143.3652 | 97.2722
2012-10-31 04:44 | 25.3257 | 165.3406 | 128.3845 | 163.9018 | 117.7364 | 65.1739 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7532 | 27.8775 | 48.8743 | 15.901 | 20.5369 | 4.4931 | 48.8794 | 144.8037 | 107.8476 | 143.3649 | 97.1995
2012-10-31 04:44 | 25.3152 | 165.3146 | 128.3931 | 163.8952 | 117.7221 | 65.1774 | 0.014389 | 0.35193 | 0.005064 | 24.4581 | 1.7532 | 27.877 | 48.8729 | 15.901 | 20.5304 | 4.4933 | 48.878 | 144.7842 | 107.8627 | 143.3648 | 97.1917
2012-10-31 04:44 | 25.3235 | 165.3073 | 128.3366 | 163.8841 | 117.7418 | 65.1722 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7531 | 27.8767 | 48.8716 | 15.9011 | 20.5106 | 4.493 | 48.8766 | 144.7967 | 107.826 | 143.3735 | 97.2312
2012-10-31 04:44 | 25.3175 | 165.3247 | 128.342 | 163.9092 | 117.7813 | 65.178 | 0.014386 | 0.35193 | 0.005063 | 24.4632 | 1.7531 | 27.877 | 48.8724 | 15.9011 | 20.5327 | 4.4934 | 48.8774 | 144.792 | 107.8093 | 143.3765 | 97.2486
2012-10-31 04:44 | 25.3092 | 165.328 | 128.3604 | 163.8853 | 117.7882 | 65.1734 | 0.01436 | 0.35204 | 0.005055 | 24.5156 | 1.7532 | 27.8775 | 48.8748 | 15.901 | 20.4843 | 4.4931 | 48.8798 | 144.8437 | 107.8761 | 143.401 | 97.3039
2012-10-31 04:45 | 25.3212 | 165.3206 | 128.3953 | 163.8623 | 117.8116 | 65.1901 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8747 | 15.9011 | 20.5485 | 4.4942 | 48.8798 | 144.7721 | 107.8468 | 143.3138 | 97.2631
2012-10-31 04:45 | 25.313 | 165.3396 | 128.4023 | 163.8619 | 117.8148 | 65.1716 | 0.014367 | 0.35207 | 0.005058 | 24.5057 | 1.7532 | 27.8779 | 48.8761 | 15.901 | 20.5242 | 4.4929 | 48.8812 | 144.8154 | 107.8781 | 143.3377 | 97.2906
2012-10-31 04:45 | 25.3115 | 165.3303 | 128.4122 | 163.907 | 117.745 | 65.178 | 0.014379 | 0.35197 | 0.005061 | 24.4782 | 1.7532 | 27.8777 | 48.875 | 15.9011 | 20.5548 | 4.4934 | 48.88 | 144.7755 | 107.8574 | 143.3522 | 97.1902
2012-10-31 04:45 | 25.3122 | 165.3194 | 128.4015 | 163.8494 | 117.7039 | 65.1711 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7532 | 27.8778 | 48.8756 | 15.9011 | 20.5475 | 4.4929 | 48.8807 | 144.7719 | 107.854 | 143.3019 | 97.1564
2012-10-31 04:45 | 25.3235 | 165.3384 | 128.3899 | 163.8685 | 117.7228 | 65.1705 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7532 | 27.8781 | 48.8762 | 15.9011 | 20.5628 | 4.4929 | 48.8813 | 144.7756 | 107.8271 | 143.3057 | 97.16
2012-10-31 04:45 | 25.31 | 165.3327 | 128.4222 | 163.8395 | 117.7511 | 65.1797 | 0.014379 | 0.35197 | 0.005061 | 24.4782 | 1.7532 | 27.8778 | 48.8755 | 15.9011 | 20.5132 | 4.4935 | 48.8805 | 144.8195 | 107.909 | 143.3263 | 97.2379
2012-10-31 04:45 | 25.3197 | 165.3385 | 128.4128 | 163.8608 | 117.7873 | 65.1751 | 0.014395 | 0.35199 | 0.005067 | 24.452 | 1.7532 | 27.8784 | 48.8775 | 15.9011 | 20.5671 | 4.4932 | 48.8825 | 144.7714 | 107.8457 | 143.2937 | 97.2202
2012-10-31 04:45 | 25.3152 | 165.3029 | 128.435 | 163.868 | 117.8207 | 65.1745 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.7532 | 27.8783 | 48.8768 | 15.9011 | 20.5264 | 4.4931 | 48.8819 | 144.7765 | 107.9086 | 143.3416 | 97.2943
2012-10-31 04:45 | 25.316 | 165.3309 | 128.4205 | 163.8804 | 117.7609 | 65.1693 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7532 | 27.878 | 48.8759 | 15.9012 | 20.5834 | 4.4928 | 48.881 | 144.7475 | 107.8371 | 143.297 | 97.1775
2012-10-31 04:45 | 25.3145 | 165.31 | 128.4533 | 163.8712 | 117.7669 | 65.182 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7532 | 27.8779 | 48.8759 | 15.901 | 20.5819 | 4.4936 | 48.8809 | 144.7281 | 107.8714 | 143.2893 | 97.185
2012-10-31 04:45 | 25.3107 | 165.3373 | 128.4038 | 163.8829 | 117.6987 | 65.1768 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.7532 | 27.8779 | 48.8759 | 15.901 | 20.5581 | 4.4933 | 48.881 | 144.7792 | 107.8457 | 143.3248 | 97.1406
2012-10-31 04:45 | 25.3033 | 165.326 | 128.4536 | 163.9144 | 117.7482 | 65.1815 | 0.014367 | 0.352 | 0.005057 | 24.5007 | 1.7532 | 27.8777 | 48.8748 | 15.9011 | 20.5466 | 4.4936 | 48.8799 | 144.7794 | 107.907 | 143.3678 | 97.2016
2012-10-31 04:45 | 25.3078 | 165.3072 | 128.439 | 163.8722 | 117.7944 | 65.1653 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7532 | 27.8773 | 48.8736 | 15.9011 | 20.5672 | 4.4925 | 48.8786 | 144.74 | 107.8718 | 143.305 | 97.2272
2012-10-31 04:45 | 25.2943 | 165.317 | 128.4065 | 163.8704 | 117.7543 | 65.1699 | 0.014379 | 0.35197 | 0.005061 | 24.4782 | 1.7531 | 27.877 | 48.8725 | 15.9011 | 20.6019 | 4.4928 | 48.8776 | 144.7151 | 107.8046 | 143.2685 | 97.1524
2012-10-31 04:45 | 25.3003 | 165.3114 | 128.4087 | 163.9114 | 117.8703 | 65.1768 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.7532 | 27.878 | 48.8762 | 15.9011 | 20.5517 | 4.4933 | 48.8813 | 144.7597 | 107.857 | 143.3597 | 97.3186
2012-10-31 04:45 | 25.2935 | 165.3162 | 128.4743 | 163.8929 | 117.8104 | 65.1855 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.7532 | 27.8777 | 48.8751 | 15.9011 | 20.5449 | 4.4939 | 48.8802 | 144.7713 | 107.9294 | 143.348 | 97.2655
2012-10-31 04:45 | 25.2935 | 165.2812 | 128.4362 | 163.8813 | 117.7384 | 65.1693 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7532 | 27.8775 | 48.8746 | 15.901 | 20.5449 | 4.4928 | 48.8797 | 144.7363 | 107.8913 | 143.3364 | 97.1935
2012-10-31 04:45 | 25.2935 | 165.3357 | 128.4438 | 163.889 | 117.7232 | 65.1687 | 0.014357 | 0.35194 | 0.005053 | 24.5137 | 1.7532 | 27.8782 | 48.877 | 15.901 | 20.589 | 4.4927 | 48.8821 | 144.7467 | 107.8548 | 143.3 | 97.1342
2012-10-31 04:45 | 25.2801 | 165.3495 | 128.4075 | 163.8756 | 117.7098 | 65.1734 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7532 | 27.8776 | 48.8744 | 15.9012 | 20.5355 | 4.4931 | 48.8794 | 144.814 | 107.872 | 143.3401 | 97.1743
2012-10-31 04:45 | 25.2831 | 165.3525 | 128.4334 | 163.9525 | 117.69 | 65.1687 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.7532 | 27.8773 | 48.8738 | 15.901 | 20.5826 | 4.4927 | 48.8789 | 144.7699 | 107.8508 | 143.3699 | 97.1074
2012-10-31 04:45 | 25.2846 | 165.3696 | 128.412 | 163.9423 | 117.6232 | 65.1739 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7531 | 27.876 | 48.8689 | 15.9011 | 20.5922 | 4.4931 | 48.874 | 144.7774 | 107.8198 | 143.3501 | 97.031
2012-10-31 04:45 | 25.2771 | 165.3582 | 128.3893 | 163.9232 | 117.6385 | 65.1791 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7531 | 27.8762 | 48.8696 | 15.9011 | 20.5686 | 4.4934 | 48.8746 | 144.7896 | 107.8207 | 143.3546 | 97.0699
2012-10-31 04:45 | 25.2801 | 165.3184 | 128.4418 | 163.9184 | 117.7477 | 65.1763 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.7531 | 27.8763 | 48.8699 | 15.9011 | 20.6118 | 4.4933 | 48.8749 | 144.7066 | 107.83 | 143.3066 | 97.1359
2012-10-31 04:45 | 25.2801 | 165.3262 | 128.4037 | 163.9184 | 117.7743 | 65.1878 | 0.014354 | 0.35191 | 0.005051 | 24.5168 | 1.7531 | 27.8761 | 48.8699 | 15.9009 | 20.6238 | 4.494 | 48.875 | 144.7024 | 107.7799 | 143.2946 | 97.1505
2012-10-31 04:45 | 25.2935 | 165.359 | 128.4057 | 163.9435 | 117.7535 | 65.1757 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7531 | 27.8759 | 48.869 | 15.901 | 20.585 | 4.4932 | 48.874 | 144.774 | 107.8207 | 143.3585 | 97.1685
2012-10-31 04:45 | 25.2793 | 165.3409 | 128.4143 | 163.8904 | 117.7014 | 65.1751 | 0.01436 | 0.3519 | 0.005053 | 24.5056 | 1.7531 | 27.8759 | 48.8689 | 15.901 | 20.5307 | 4.4932 | 48.8739 | 144.8102 | 107.8836 | 143.3597 | 97.1707
2012-10-31 04:46 | 25.2823 | 165.3517 | 128.3907 | 163.9206 | 117.5072 | 65.1757 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7531 | 27.8762 | 48.8698 | 15.9011 | 20.5818 | 4.4932 | 48.8749 | 144.7699 | 107.8089 | 143.3388 | 96.9254
2012-10-31 04:46 | 25.289 | 165.3429 | 128.3745 | 163.9234 | 117.5708 | 65.1832 | 0.014376 | 0.3519 | 0.005059 | 24.4783 | 1.7531 | 27.8763 | 48.8706 | 15.9009 | 20.6046 | 4.4937 | 48.8756 | 144.7383 | 107.7699 | 143.3188 | 96.9662
2012-10-31 04:46 | 25.2786 | 165.3208 | 128.345 | 163.948 | 117.5338 | 65.1867 | 0.014373 | 0.35181 | 0.005057 | 24.4774 | 1.7531 | 27.8761 | 48.8701 | 15.9009 | 20.526 | 4.494 | 48.8752 | 144.7948 | 107.819 | 143.422 | 97.0078
2012-10-31 04:46 | 25.2808 | 165.3308 | 128.3015 | 163.9113 | 117.4677 | 65.1757 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7531 | 27.8759 | 48.869 | 15.9009 | 20.5683 | 4.4932 | 48.8741 | 144.7625 | 107.7332 | 143.343 | 96.8994
2012-10-31 04:46 | 25.2793 | 165.3215 | 128.3038 | 163.8826 | 117.5421 | 65.178 | 0.01436 | 0.35184 | 0.005052 | 24.5015 | 1.7531 | 27.8757 | 48.8683 | 15.9011 | 20.5588 | 4.4934 | 48.8733 | 144.7627 | 107.745 | 143.3238 | 96.9833
2012-10-31 04:46 | 25.2823 | 165.3556 | 128.3221 | 163.8895 | 117.6096 | 65.1653 | 0.01437 | 0.35189 | 0.005057 | 24.4875 | 1.7531 | 27.8762 | 48.8699 | 15.9011 | 20.5818 | 4.4925 | 48.8749 | 144.7738 | 107.7403 | 143.3077 | 97.0278
2012-10-31 04:46 | 25.2778 | 165.3783 | 128.3023 | 163.8928 | 117.6733 | 65.1739 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7531 | 27.8761 | 48.8698 | 15.901 | 20.5653 | 4.4931 | 48.8748 | 144.813 | 107.737 | 143.3275 | 97.108
2012-10-31 04:46 | 25.2816 | 165.351 | 128.3328 | 163.9199 | 117.7037 | 65.1768 | 0.014357 | 0.35197 | 0.005053 | 24.5157 | 1.7531 | 27.8755 | 48.8673 | 15.901 | 20.541 | 4.4933 | 48.8724 | 144.81 | 107.7918 | 143.3789 | 97.1627
2012-10-31 04:46 | 25.2771 | 165.331 | 128.2978 | 163.9115 | 117.6916 | 65.1745 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7531 | 27.8759 | 48.8686 | 15.9011 | 20.5084 | 4.4931 | 48.8737 | 144.8226 | 107.7894 | 143.4031 | 97.1832
2012-10-31 04:46 | 25.2838 | 165.3143 | 128.3274 | 163.9066 | 117.6642 | 65.1745 | 0.014379 | 0.35191 | 0.00506 | 24.4742 | 1.7531 | 27.8758 | 48.8684 | 15.9011 | 20.5111 | 4.4931 | 48.8734 | 144.8032 | 107.8163 | 143.3955 | 97.1531
2012-10-31 04:46 | 25.2831 | 165.337 | 128.3343 | 163.8786 | 117.6711 | 65.1716 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.7531 | 27.8758 | 48.8686 | 15.901 | 20.5545 | 4.4929 | 48.8736 | 144.7825 | 107.7798 | 143.3241 | 97.1166
2012-10-31 04:46 | 25.2876 | 165.3103 | 128.3083 | 163.887 | 117.6566 | 65.1745 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7531 | 27.8761 | 48.8693 | 15.9011 | 20.4988 | 4.4931 | 48.8744 | 144.8115 | 107.8095 | 143.3882 | 97.1578
2012-10-31 04:46 | 25.2808 | 165.3269 | 128.2786 | 163.8958 | 117.6688 | 65.1722 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7531 | 27.8763 | 48.8701 | 15.901 | 20.5362 | 4.493 | 48.8752 | 144.7907 | 107.7424 | 143.3596 | 97.1326
2012-10-31 04:46 | 25.2846 | 165.2957 | 128.3701 | 163.849 | 117.6801 | 65.1734 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7531 | 27.8768 | 48.872 | 15.901 | 20.5239 | 4.4931 | 48.877 | 144.7718 | 107.8462 | 143.3251 | 97.1562
2012-10-31 04:46 | 25.2853 | 165.3158 | 128.3289 | 163.8692 | 117.6922 | 65.1583 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7531 | 27.876 | 48.869 | 15.9011 | 20.4885 | 4.492 | 48.874 | 144.8273 | 107.8404 | 143.3807 | 97.2037
2012-10-31 04:46 | 25.2883 | 165.3344 | 128.3014 | 163.8722 | 117.7597 | 65.1745 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.7531 | 27.8756 | 48.8678 | 15.9011 | 20.5035 | 4.4931 | 48.8728 | 144.8309 | 107.7979 | 143.3687 | 97.2562
2012-10-31 04:46 | 25.2846 | 165.3073 | 128.3472 | 163.8646 | 117.6953 | 65.1635 | 0.01436 | 0.352 | 0.005055 | 24.5126 | 1.753 | 27.8753 | 48.8664 | 15.9012 | 20.4878 | 4.4924 | 48.8714 | 144.8195 | 107.8594 | 143.3768 | 97.2075
2012-10-31 04:46 | 25.2935 | 165.324 | 128.3637 | 163.8735 | 117.7156 | 65.1687 | 0.014357 | 0.35189 | 0.005052 | 24.5096 | 1.753 | 27.8752 | 48.8666 | 15.901 | 20.4927 | 4.4927 | 48.8716 | 144.8313 | 107.871 | 143.3808 | 97.2229
2012-10-31 04:46 | 25.289 | 165.3506 | 128.3288 | 163.8768 | 117.7263 | 65.1774 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.753 | 27.8747 | 48.8651 | 15.9009 | 20.5002 | 4.4933 | 48.8702 | 144.8504 | 107.8286 | 143.3766 | 97.2261
2012-10-31 04:46 | 25.298 | 165.2974 | 128.3873 | 163.8819 | 117.7163 | 65.1786 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.753 | 27.8751 | 48.8664 | 15.901 | 20.461 | 4.4934 | 48.8714 | 144.8364 | 107.9263 | 143.4209 | 97.2553
2012-10-31 04:46 | 25.2935 | 165.3007 | 128.3599 | 163.8774 | 117.6966 | 65.1664 | 0.014382 | 0.35202 | 0.005063 | 24.4761 | 1.753 | 27.8752 | 48.8666 | 15.901 | 20.4967 | 4.4926 | 48.8717 | 144.804 | 107.8632 | 143.3807 | 97.1999
2012-10-31 04:46 | 25.2913 | 165.3062 | 128.3997 | 163.8985 | 117.7324 | 65.1705 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.753 | 27.8739 | 48.8616 | 15.9011 | 20.4905 | 4.4929 | 48.8667 | 144.8157 | 107.9092 | 143.408 | 97.2419
2012-10-31 04:46 | 25.2965 | 165.3698 | 128.3629 | 163.8571 | 117.802 | 65.1861 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.753 | 27.8746 | 48.8644 | 15.901 | 20.4876 | 4.4939 | 48.8695 | 144.8822 | 107.8753 | 143.3695 | 97.3144
2012-10-31 04:46 | 25.3003 | 165.3658 | 128.3477 | 163.9347 | 117.7755 | 65.1682 | 0.01436 | 0.35202 | 0.005055 | 24.5136 | 1.753 | 27.8745 | 48.8639 | 15.9011 | 20.5236 | 4.4927 | 48.8689 | 144.8422 | 107.8241 | 143.4111 | 97.2519
2012-10-31 04:46 | 25.2958 | 165.3185 | 128.4232 | 163.8952 | 117.771 | 65.1641 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.753 | 27.8745 | 48.8644 | 15.9009 | 20.4307 | 4.4924 | 48.8694 | 144.8878 | 107.9925 | 143.4645 | 97.3403
2012-10-31 04:46 | 25.2861 | 165.3166 | 128.3868 | 163.8816 | 117.7727 | 65.1624 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.753 | 27.8745 | 48.8637 | 15.9011 | 20.4973 | 4.4923 | 48.8688 | 144.8193 | 107.8895 | 143.3843 | 97.2754
2012-10-31 04:47 | 25.289 | 165.3506 | 128.405 | 163.8923 | 117.7339 | 65.1687 | 0.014386 | 0.35199 | 0.005064 | 24.4673 | 1.753 | 27.8746 | 48.8642 | 15.9011 | 20.5283 | 4.4927 | 48.8693 | 144.8223 | 107.8767 | 143.364 | 97.2056
2012-10-31 04:47 | 25.2905 | 165.3988 | 128.3912 | 163.8744 | 117.7998 | 65.1653 | 0.014373 | 0.35203 | 0.00506 | 24.4925 | 1.753 | 27.8746 | 48.8642 | 15.9011 | 20.4897 | 4.4925 | 48.8693 | 144.9091 | 107.9015 | 143.3847 | 97.3101
2012-10-31 04:47 | 25.2898 | 165.3553 | 128.4058 | 163.8892 | 117.8788 | 65.1791 | 0.01437 | 0.35202 | 0.005058 | 24.4965 | 1.7529 | 27.8739 | 48.8611 | 15.9012 | 20.493 | 4.4934 | 48.8661 | 144.8623 | 107.9128 | 143.3962 | 97.3858
2012-10-31 04:47 | 25.2771 | 165.3271 | 128.4312 | 163.9271 | 117.8737 | 65.1676 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.753 | 27.8742 | 48.8626 | 15.9012 | 20.5004 | 4.4927 | 48.8677 | 144.8267 | 107.9308 | 143.4267 | 97.3733
2012-10-31 04:47 | 25.2846 | 165.354 | 128.4349 | 163.9462 | 117.8964 | 65.1653 | 0.01437 | 0.35203 | 0.005059 | 24.4976 | 1.753 | 27.8745 | 48.8642 | 15.901 | 20.4757 | 4.4925 | 48.8692 | 144.8783 | 107.9592 | 143.4705 | 97.4207
2012-10-31 04:47 | 25.2816 | 165.316 | 128.4814 | 163.9044 | 117.8403 | 65.1641 | 0.014404 | 0.35202 | 0.00507 | 24.4387 | 1.753 | 27.8749 | 48.8659 | 15.9008 | 20.4888 | 4.4924 | 48.871 | 144.8272 | 107.9926 | 143.4156 | 97.3515
2012-10-31 04:47 | 25.2823 | 165.3595 | 128.4402 | 163.9051 | 117.9016 | 65.1676 | 0.01437 | 0.35203 | 0.005059 | 24.4976 | 1.753 | 27.8747 | 48.865 | 15.901 | 20.5015 | 4.4927 | 48.87 | 144.858 | 107.9387 | 143.4036 | 97.4001
2012-10-31 04:47 | 25.2756 | 165.3761 | 128.464 | 163.9178 | 117.8494 | 65.1682 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7531 | 27.8752 | 48.867 | 15.9008 | 20.4989 | 4.4927 | 48.8721 | 144.8772 | 107.9651 | 143.4189 | 97.3505
2012-10-31 04:47 | 25.2808 | 165.3891 | 128.4501 | 163.8958 | 117.775 | 65.1647 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.753 | 27.8748 | 48.865 | 15.901 | 20.5041 | 4.4925 | 48.87 | 144.885 | 107.946 | 143.3917 | 97.2709
2012-10-31 04:47 | 25.2786 | 165.3752 | 128.4441 | 163.8936 | 117.8562 | 65.163 | 0.014357 | 0.35202 | 0.005054 | 24.5187 | 1.753 | 27.8746 | 48.8647 | 15.9009 | 20.5059 | 4.4923 | 48.8698 | 144.8693 | 107.9382 | 143.3877 | 97.3503
2012-10-31 04:47 | 25.2748 | 165.3714 | 128.4365 | 163.8626 | 117.8676 | 65.1763 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.753 | 27.8746 | 48.8643 | 15.901 | 20.5342 | 4.4933 | 48.8693 | 144.8372 | 107.9023 | 143.3284 | 97.3334
2012-10-31 04:47 | 25.2853 | 165.3664 | 128.4737 | 163.9353 | 117.7795 | 65.1768 | 0.01437 | 0.35206 | 0.005059 | 24.4995 | 1.7529 | 27.8736 | 48.861 | 15.901 | 20.5045 | 4.4933 | 48.8661 | 144.8619 | 107.9692 | 143.4308 | 97.275
2012-10-31 04:47 | 25.2786 | 165.3714 | 128.4479 | 163.8975 | 117.8107 | 65.1711 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.753 | 27.8739 | 48.8617 | 15.9011 | 20.5019 | 4.4929 | 48.8668 | 144.8695 | 107.946 | 143.3956 | 97.3088
2012-10-31 04:47 | 25.2831 | 165.3681 | 128.4258 | 163.9175 | 117.8797 | 65.1699 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.753 | 27.8749 | 48.8652 | 15.901 | 20.5264 | 4.4928 | 48.8703 | 144.8417 | 107.8994 | 143.3911 | 97.3533
2012-10-31 04:47 | 25.2771 | 165.3582 | 128.4769 | 163.9076 | 117.8358 | 65.1791 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.753 | 27.8747 | 48.8649 | 15.9009 | 20.4602 | 4.4934 | 48.8699 | 144.898 | 108.0167 | 143.4474 | 97.3756
2012-10-31 04:47 | 25.2831 | 165.3603 | 128.4448 | 163.9136 | 117.7962 | 65.1832 | 0.014367 | 0.35202 | 0.005057 | 24.5016 | 1.753 | 27.8742 | 48.8629 | 15.901 | 20.4983 | 4.4937 | 48.868 | 144.862 | 107.9465 | 143.4153 | 97.2979
2012-10-31 04:47 | 25.2816 | 165.3705 | 128.4052 | 163.8927 | 117.7302 | 65.1647 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.753 | 27.8751 | 48.8656 | 15.9012 | 20.4727 | 4.4925 | 48.8706 | 144.8978 | 107.9325 | 143.42 | 97.2575
2012-10-31 04:47 | 25.2778 | 165.3589 | 128.4509 | 163.885 | 117.7151 | 65.1653 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.753 | 27.8752 | 48.8665 | 15.9011 | 20.5412 | 4.4925 | 48.8715 | 144.8177 | 107.9097 | 143.3438 | 97.1739
2012-10-31 04:47 | 25.2868 | 165.3912 | 128.4409 | 163.929 | 117.7317 | 65.167 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.7531 | 27.8754 | 48.8671 | 15.9011 | 20.5101 | 4.4926 | 48.8722 | 144.8811 | 107.9308 | 143.4189 | 97.2216
2012-10-31 04:47 | 25.2883 | 165.3577 | 128.4195 | 163.8994 | 117.7938 | 65.1549 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7531 | 27.8758 | 48.8682 | 15.9012 | 20.5357 | 4.4918 | 48.8733 | 144.822 | 107.8838 | 143.3637 | 97.2581
2012-10-31 04:47 | 25.2876 | 165.357 | 128.4569 | 163.8948 | 117.7628 | 65.163 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.7531 | 27.8757 | 48.8678 | 15.9011 | 20.4667 | 4.4923 | 48.8728 | 144.8903 | 107.9902 | 143.4281 | 97.2961
2012-10-31 04:47 | 25.2876 | 165.3804 | 128.4226 | 163.9104 | 117.8804 | 65.1589 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.753 | 27.8748 | 48.865 | 15.901 | 20.4747 | 4.4921 | 48.87 | 144.9057 | 107.9479 | 143.4357 | 97.4057
2012-10-31 04:47 | 25.2846 | 165.3501 | 128.4463 | 163.9035 | 117.8357 | 65.1693 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.753 | 27.8745 | 48.8642 | 15.901 | 20.4516 | 4.4928 | 48.8692 | 144.8985 | 107.9947 | 143.4519 | 97.3841
2012-10-31 04:48 | 25.2943 | 165.3871 | 128.4522 | 163.9093 | 117.7998 | 65.1659 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.753 | 27.8737 | 48.8615 | 15.9009 | 20.5095 | 4.4925 | 48.8665 | 144.8776 | 107.9427 | 143.3998 | 97.2903
2012-10-31 04:48 | 25.292 | 165.3614 | 128.4766 | 163.9536 | 117.7179 | 65.1757 | 0.014363 | 0.35199 | 0.005056 | 24.5064 | 1.753 | 27.8746 | 48.865 | 15.9008 | 20.4671 | 4.4932 | 48.8701 | 144.8943 | 108.0095 | 143.4865 | 97.2508
2012-10-31 04:48 | 25.2898 | 165.3475 | 128.4477 | 163.9048 | 117.6891 | 65.1595 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.753 | 27.874 | 48.8623 | 15.901 | 20.5171 | 4.4921 | 48.8673 | 144.8304 | 107.9306 | 143.3877 | 97.172
2012-10-31 04:48 | 25.2913 | 165.3607 | 128.4378 | 163.9179 | 117.6072 | 65.1664 | 0.014382 | 0.35203 | 0.005063 | 24.4771 | 1.753 | 27.8739 | 48.8619 | 15.901 | 20.5346 | 4.4926 | 48.8669 | 144.8261 | 107.9032 | 143.3833 | 97.0726
2012-10-31 04:48 | 25.2838 | 165.3532 | 128.396 | 163.9104 | 117.6718 | 65.1664 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.753 | 27.874 | 48.8622 | 15.9011 | 20.503 | 4.4926 | 48.8672 | 144.8502 | 107.893 | 143.4074 | 97.1688
2012-10-31 04:48 | 25.2838 | 165.3804 | 128.415 | 163.8832 | 117.7362 | 65.1572 | 0.014367 | 0.35204 | 0.005058 | 24.5037 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8605 | 15.9009 | 20.5191 | 4.4919 | 48.8656 | 144.8613 | 107.8959 | 143.3641 | 97.2171
2012-10-31 04:48 | 25.2868 | 165.3562 | 128.4104 | 163.9251 | 117.7203 | 65.1653 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.753 | 27.8736 | 48.8614 | 15.9008 | 20.5141 | 4.4925 | 48.8665 | 144.8421 | 107.8963 | 143.411 | 97.2062
2012-10-31 04:48 | 25.292 | 165.3225 | 128.4194 | 163.9303 | 117.7558 | 65.1624 | 0.014392 | 0.35196 | 0.005065 | 24.455 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8605 | 15.9009 | 20.4952 | 4.4923 | 48.8656 | 144.8273 | 107.9242 | 143.4351 | 97.2606
2012-10-31 04:48 | 25.2913 | 165.3763 | 128.4263 | 163.949 | 117.8082 | 65.1543 | 0.014373 | 0.35203 | 0.00506 | 24.4925 | 1.753 | 27.8734 | 48.8611 | 15.9008 | 20.5186 | 4.4917 | 48.8662 | 144.8577 | 107.9077 | 143.4304 | 97.2896
2012-10-31 04:48 | 25.2905 | 165.321 | 128.4827 | 163.9405 | 117.8416 | 65.167 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.753 | 27.874 | 48.8631 | 15.9008 | 20.5057 | 4.4926 | 48.8682 | 144.8153 | 107.977 | 143.4348 | 97.3359
2012-10-31 04:48 | 25.3018 | 165.344 | 128.4483 | 163.9168 | 117.8149 | 65.1687 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.7529 | 27.8731 | 48.8594 | 15.9009 | 20.5572 | 4.4927 | 48.8644 | 144.7868 | 107.8911 | 143.3596 | 97.2577
2012-10-31 04:48 | 25.295 | 165.4033 | 128.4491 | 163.9372 | 117.8423 | 65.1687 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.753 | 27.8732 | 48.8605 | 15.9007 | 20.5785 | 4.4927 | 48.8655 | 144.8248 | 107.8706 | 143.3587 | 97.2638
2012-10-31 04:48 | 25.2935 | 165.3551 | 128.4781 | 163.9085 | 117.8218 | 65.1508 | 0.014363 | 0.35204 | 0.005056 | 24.5105 | 1.753 | 27.8735 | 48.861 | 15.9009 | 20.5328 | 4.4915 | 48.866 | 144.8223 | 107.9453 | 143.3757 | 97.289
2012-10-31 04:48 | 25.2965 | 165.362 | 128.4811 | 163.9037 | 117.711 | 65.1647 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.753 | 27.8739 | 48.862 | 15.901 | 20.5398 | 4.4925 | 48.867 | 144.8222 | 107.9413 | 143.3639 | 97.1712
2012-10-31 04:48 | 25.2973 | 165.3745 | 128.4514 | 163.9006 | 117.6322 | 65.1624 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7529 | 27.8736 | 48.8608 | 15.901 | 20.5005 | 4.4923 | 48.8659 | 144.874 | 107.9509 | 143.4001 | 97.1317
2012-10-31 04:48 | 25.2928 | 165.3778 | 128.3745 | 163.97 | 117.6883 | 65.156 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8595 | 15.9011 | 20.5281 | 4.4919 | 48.8646 | 144.8497 | 107.8464 | 143.4419 | 97.1602
2012-10-31 04:48 | 25.2876 | 165.3376 | 128.3807 | 163.9415 | 117.7097 | 65.1687 | 0.014386 | 0.35199 | 0.005064 | 24.4673 | 1.7529 | 27.8729 | 48.8584 | 15.901 | 20.5189 | 4.4927 | 48.8634 | 144.8187 | 107.8618 | 143.4226 | 97.1908
2012-10-31 04:48 | 25.292 | 165.342 | 128.4118 | 163.9692 | 117.7748 | 65.1635 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.7528 | 27.8721 | 48.8556 | 15.9011 | 20.5755 | 4.4924 | 48.8607 | 144.7665 | 107.8363 | 143.3937 | 97.1993
2012-10-31 04:48 | 25.2883 | 165.3811 | 128.4195 | 163.9422 | 117.8242 | 65.1705 | 0.014382 | 0.35199 | 0.005062 | 24.4741 | 1.7528 | 27.8719 | 48.8548 | 15.901 | 20.5156 | 4.4929 | 48.8599 | 144.8655 | 107.9039 | 143.4266 | 97.3086
2012-10-31 04:48 | 25.2748 | 165.3403 | 128.3832 | 163.8859 | 117.7879 | 65.1635 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7528 | 27.8715 | 48.8537 | 15.901 | 20.5101 | 4.4924 | 48.8588 | 144.8302 | 107.8731 | 143.3758 | 97.2778
2012-10-31 04:48 | 25.2853 | 165.3469 | 128.4241 | 163.9508 | 117.8895 | 65.1659 | 0.01436 | 0.35203 | 0.005055 | 24.5146 | 1.7529 | 27.8723 | 48.8561 | 15.9011 | 20.5246 | 4.4925 | 48.8612 | 144.8223 | 107.8995 | 143.4262 | 97.3649
2012-10-31 04:48 | 25.2748 | 165.3325 | 128.4746 | 163.9209 | 117.9928 | 65.167 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.7529 | 27.8729 | 48.8581 | 15.9011 | 20.5101 | 4.4926 | 48.8632 | 144.8224 | 107.9645 | 143.4108 | 97.4827
2012-10-31 04:48 | 25.289 | 165.3506 | 128.4812 | 163.8884 | 117.9728 | 65.163 | 0.014376 | 0.35203 | 0.005061 | 24.4873 | 1.7528 | 27.8721 | 48.8556 | 15.9011 | 20.5203 | 4.4923 | 48.8607 | 144.8303 | 107.9609 | 143.3681 | 97.4525
2012-10-31 04:49 | 25.2763 | 165.3224 | 128.4876 | 163.8991 | 117.8881 | 65.167 | 0.014367 | 0.35203 | 0.005058 | 24.5027 | 1.7528 | 27.8719 | 48.8541 | 15.9013 | 20.4835 | 4.4926 | 48.8592 | 144.8389 | 108.0041 | 143.4156 | 97.4046
2012-10-31 04:49 | 25.2883 | 165.3849 | 128.4843 | 163.9227 | 117.9608 | 65.1572 | 0.014351 | 0.35196 | 0.005051 | 24.5249 | 1.7528 | 27.872 | 48.8548 | 15.9012 | 20.4995 | 4.4919 | 48.8598 | 144.8854 | 107.9848 | 143.4232 | 97.4613
2012-10-31 04:49 | 25.2853 | 165.3158 | 128.4889 | 163.9314 | 117.935 | 65.1514 | 0.014363 | 0.35207 | 0.005057 | 24.5125 | 1.7528 | 27.8725 | 48.8561 | 15.9013 | 20.4845 | 4.4915 | 48.8611 | 144.8313 | 108.0044 | 143.4469 | 97.4505
2012-10-31 04:49 | 25.2883 | 165.3927 | 128.4957 | 163.9227 | 117.8507 | 65.1612 | 0.014363 | 0.35204 | 0.005056 | 24.5105 | 1.7529 | 27.873 | 48.8582 | 15.9012 | 20.5437 | 4.4922 | 48.8633 | 144.849 | 107.952 | 143.379 | 97.307
2012-10-31 04:49 | 25.2905 | 165.356 | 128.5018 | 163.9133 | 117.9174 | 65.1664 | 0.014382 | 0.35197 | 0.005062 | 24.4731 | 1.7529 | 27.8729 | 48.8574 | 15.9013 | 20.5178 | 4.4926 | 48.8625 | 144.8382 | 107.984 | 143.3955 | 97.3996
2012-10-31 04:49 | 25.2718 | 165.3295 | 128.5135 | 163.9062 | 117.857 | 65.1653 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7528 | 27.8725 | 48.8562 | 15.9013 | 20.4991 | 4.4925 | 48.8613 | 144.8304 | 108.0144 | 143.4071 | 97.3579
2012-10-31 04:49 | 25.2838 | 165.3804 | 128.4684 | 163.9027 | 117.8121 | 65.1554 | 0.014376 | 0.35203 | 0.005061 | 24.4873 | 1.7528 | 27.8719 | 48.8536 | 15.9014 | 20.5111 | 4.4918 | 48.8586 | 144.8693 | 107.9573 | 143.3916 | 97.301
2012-10-31 04:49 | 25.2838 | 165.3338 | 128.4874 | 163.9143 | 117.9221 | 65.152 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7528 | 27.8711 | 48.8515 | 15.9013 | 20.5352 | 4.4916 | 48.8566 | 144.7986 | 107.9522 | 143.3791 | 97.3869
2012-10-31 04:49 | 25.2868 | 165.3484 | 128.4904 | 163.9484 | 117.891 | 65.1595 | 0.014379 | 0.35203 | 0.005062 | 24.4822 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8502 | 15.9013 | 20.5542 | 4.4921 | 48.8553 | 144.7942 | 107.9362 | 143.3942 | 97.3368
2012-10-31 04:49 | 25.2816 | 165.3355 | 128.5195 | 163.8966 | 117.9768 | 65.1607 | 0.01436 | 0.35202 | 0.005055 | 24.5136 | 1.7528 | 27.8713 | 48.8522 | 15.9012 | 20.533 | 4.4922 | 48.8573 | 144.8025 | 107.9865 | 143.3636 | 97.4438
2012-10-31 04:49 | 25.2898 | 165.3748 | 128.5735 | 163.9126 | 118.0078 | 65.163 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7528 | 27.8723 | 48.8552 | 15.9014 | 20.5331 | 4.4923 | 48.8602 | 144.8417 | 108.0404 | 143.3795 | 97.4747
2012-10-31 04:49 | 25.2943 | 165.3598 | 128.5627 | 163.9443 | 118.0047 | 65.167 | 0.014373 | 0.35203 | 0.00506 | 24.4925 | 1.7528 | 27.8721 | 48.8545 | 15.9013 | 20.5216 | 4.4926 | 48.8596 | 144.8382 | 108.0411 | 143.4227 | 97.4831
2012-10-31 04:49 | 25.2913 | 165.3802 | 128.594 | 163.9063 | 117.9334 | 65.1583 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7528 | 27.8718 | 48.8534 | 15.9014 | 20.4905 | 4.492 | 48.8584 | 144.8897 | 108.1035 | 143.4158 | 97.4429
2012-10-31 04:49 | 25.2816 | 165.3549 | 128.6148 | 163.916 | 117.9313 | 65.1624 | 0.014376 | 0.35203 | 0.005061 | 24.4873 | 1.7528 | 27.8721 | 48.855 | 15.9012 | 20.545 | 4.4923 | 48.86 | 144.8099 | 108.0698 | 143.371 | 97.3863
2012-10-31 04:49 | 25.2801 | 165.3884 | 128.579 | 163.9184 | 118.0626 | 65.1549 | 0.014373 | 0.35206 | 0.00506 | 24.4944 | 1.7529 | 27.8727 | 48.8572 | 15.9012 | 20.5716 | 4.4918 | 48.8623 | 144.8168 | 108.0074 | 143.3468 | 97.491
2012-10-31 04:49 | 25.2823 | 165.3673 | 128.6231 | 163.9089 | 118.0458 | 65.1607 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.7529 | 27.8733 | 48.8597 | 15.9011 | 20.5939 | 4.4922 | 48.8647 | 144.7734 | 108.0292 | 143.315 | 97.4519
2012-10-31 04:49 | 25.289 | 165.3856 | 128.6565 | 163.9312 | 118.0715 | 65.1624 | 0.014367 | 0.35204 | 0.005058 | 24.5037 | 1.7529 | 27.8734 | 48.8595 | 15.9012 | 20.6126 | 4.4923 | 48.8645 | 144.773 | 108.0439 | 143.3186 | 97.4589
2012-10-31 04:49 | 25.2763 | 165.334 | 128.6057 | 163.9496 | 118.0664 | 65.1479 | 0.014373 | 0.35204 | 0.00506 | 24.4934 | 1.7529 | 27.8727 | 48.8569 | 15.9013 | 20.5839 | 4.4913 | 48.862 | 144.7501 | 108.0218 | 143.3657 | 97.4825
2012-10-31 04:49 | 25.2831 | 165.4186 | 128.6468 | 163.9797 | 118.0959 | 65.163 | 0.014376 | 0.35204 | 0.005061 | 24.4883 | 1.7529 | 27.8727 | 48.8567 | 15.9013 | 20.5746 | 4.4923 | 48.8617 | 144.844 | 108.0722 | 143.4051 | 97.5213
2012-10-31 04:49 | 25.2883 | 165.3811 | 128.6634 | 163.9655 | 118.0821 | 65.1497 | 0.014379 | 0.35199 | 0.005061 | 24.4792 | 1.7528 | 27.872 | 48.8545 | 15.9012 | 20.5437 | 4.4914 | 48.8596 | 144.8374 | 108.1197 | 143.4218 | 97.5384
2012-10-31 04:49 | 25.2861 | 165.3905 | 128.6498 | 163.9322 | 117.9889 | 65.1526 | 0.014382 | 0.35202 | 0.005063 | 24.4761 | 1.7528 | 27.8714 | 48.8525 | 15.9012 | 20.5816 | 4.4916 | 48.8576 | 144.8089 | 108.0682 | 143.3506 | 97.4073
2012-10-31 04:49 | 25.2846 | 165.3696 | 128.6559 | 163.9385 | 118.0215 | 65.1687 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7528 | 27.8712 | 48.8517 | 15.9013 | 20.5681 | 4.4927 | 48.8568 | 144.8015 | 108.0878 | 143.3704 | 97.4534
2012-10-31 04:49 | 25.2883 | 165.4238 | 128.6711 | 163.9305 | 117.9608 | 65.1607 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7528 | 27.8721 | 48.8549 | 15.9013 | 20.5919 | 4.4922 | 48.8599 | 144.8319 | 108.0792 | 143.3386 | 97.3689
2012-10-31 04:49 | 25.2823 | 165.3906 | 128.6574 | 163.975 | 117.8827 | 65.1705 | 0.014386 | 0.35202 | 0.005064 | 24.4693 | 1.7528 | 27.8714 | 48.8525 | 15.9012 | 20.5297 | 4.4929 | 48.8576 | 144.8609 | 108.1277 | 143.4453 | 97.353
2012-10-31 04:50 | 25.2778 | 165.3939 | 128.6301 | 163.9861 | 117.7947 | 65.1659 | 0.014373 | 0.35206 | 0.00506 | 24.4944 | 1.7528 | 27.8722 | 48.8555 | 15.9011 | 20.5613 | 4.4925 | 48.8606 | 144.8326 | 108.0688 | 143.4248 | 97.2334
2012-10-31 04:50 | 25.2801 | 165.404 | 128.6057 | 163.9845 | 117.8805 | 65.1601 | 0.014382 | 0.35203 | 0.005063 | 24.4771 | 1.7528 | 27.8719 | 48.854 | 15.9013 | 20.4993 | 4.4921 | 48.8591 | 144.9047 | 108.1064 | 143.4852 | 97.3812
2012-10-31 04:50 | 25.2748 | 165.4065 | 128.6004 | 163.9325 | 117.8941 | 65.1647 | 0.014357 | 0.35203 | 0.005054 | 24.5197 | 1.7528 | 27.8723 | 48.8557 | 15.9012 | 20.5382 | 4.4925 | 48.8607 | 144.8683 | 108.0622 | 143.3943 | 97.3559
2012-10-31 04:50 | 25.2741 | 165.3357 | 128.5959 | 163.9785 | 117.8024 | 65.1583 | 0.014367 | 0.35196 | 0.005057 | 24.4976 | 1.7529 | 27.8723 | 48.8562 | 15.9011 | 20.5295 | 4.492 | 48.8613 | 144.8062 | 108.0664 | 143.449 | 97.2729
2012-10-31 04:50 | 25.2823 | 165.3673 | 128.6079 | 163.9556 | 117.9054 | 65.1601 | 0.014367 | 0.35202 | 0.005057 | 24.5016 | 1.7529 | 27.8727 | 48.8575 | 15.9011 | 20.5216 | 4.4921 | 48.8625 | 144.8457 | 108.0863 | 143.434 | 97.3838
2012-10-31 04:50 | 25.2808 | 165.3813 | 128.6293 | 163.9696 | 117.9001 | 65.1549 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7528 | 27.8718 | 48.8541 | 15.9011 | 20.5964 | 4.4918 | 48.8592 | 144.7849 | 108.0329 | 143.3732 | 97.3037
2012-10-31 04:50 | 25.2816 | 165.4016 | 128.5881 | 163.9899 | 117.9161 | 65.1583 | 0.014357 | 0.35203 | 0.005054 | 24.5197 | 1.7527 | 27.8708 | 48.8503 | 15.9012 | 20.5611 | 4.492 | 48.8554 | 144.8405 | 108.027 | 143.4288 | 97.355
2012-10-31 04:50 | 25.2838 | 165.4038 | 128.5713 | 163.9999 | 117.8576 | 65.1572 | 0.014376 | 0.35196 | 0.00506 | 24.4823 | 1.7528 | 27.871 | 48.8511 | 15.9012 | 20.5231 | 4.4919 | 48.8562 | 144.8807 | 108.0482 | 143.4768 | 97.3345
2012-10-31 04:50 | 25.2861 | 165.3983 | 128.5507 | 163.9905 | 117.8485 | 65.1543 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7528 | 27.8713 | 48.8529 | 15.901 | 20.5375 | 4.4917 | 48.8579 | 144.8608 | 108.0132 | 143.453 | 97.311
2012-10-31 04:50 | 25.2868 | 165.3951 | 128.5743 | 163.9445 | 117.8644 | 65.1618 | 0.014363 | 0.352 | 0.005056 | 24.5075 | 1.7528 | 27.8719 | 48.8546 | 15.9011 | 20.5382 | 4.4923 | 48.8597 | 144.8569 | 108.0361 | 143.4063 | 97.3262
2012-10-31 04:50 | 25.2778 | 165.3706 | 128.5424 | 163.9394 | 117.8896 | 65.1589 | 0.014382 | 0.35196 | 0.005062 | 24.472 | 1.7528 | 27.8715 | 48.8539 | 15.9009 | 20.5051 | 4.4921 | 48.859 | 144.8655 | 108.0373 | 143.4343 | 97.3845
2012-10-31 04:50 | 25.2846 | 165.4085 | 128.553 | 164.024 | 117.8774 | 65.1589 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7528 | 27.8718 | 48.8544 | 15.9011 | 20.548 | 4.4921 | 48.8594 | 144.8605 | 108.005 | 143.476 | 97.3294
2012-10-31 04:50 | 25.2816 | 165.4444 | 128.5653 | 163.9938 | 117.8403 | 65.156 | 0.014376 | 0.35181 | 0.005058 | 24.4722 | 1.7528 | 27.871 | 48.8519 | 15.901 | 20.4848 | 4.4919 | 48.8569 | 144.9596 | 108.0805 | 143.509 | 97.3555
2012-10-31 04:50 | 25.2763 | 165.4352 | 128.5219 | 164.0235 | 117.8046 | 65.163 | 0.014348 | 0.35191 | 0.005049 | 24.527 | 1.7528 | 27.8707 | 48.8512 | 15.9009 | 20.5357 | 4.4923 | 48.8563 | 144.8995 | 107.9862 | 143.4878 | 97.2689
2012-10-31 04:50 | 25.2688 | 165.4316 | 128.4762 | 164.0004 | 117.7364 | 65.1566 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.748 | 27.7955 | 48.5872 | 15.9011 | 20.5041 | 4.4919 | 48.5923 | 144.9275 | 107.9721 | 143.4963 | 97.2323
2012-10-31 04:50 | 25.2771 | 165.4399 | 128.5265 | 164.0204 | 117.6878 | 65.1445 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.746 | 27.7636 | 48.4757 | 15.9011 | 20.5485 | 4.4911 | 48.4807 | 144.8914 | 107.978 | 143.4719 | 97.1393
2012-10-31 04:50 | 25.2733 | 165.3855 | 128.4769 | 164.0166 | 117.3654 | 65.1462 | 0.014363 | 0.35177 | 0.005052 | 24.4913 | 1.7448 | 27.7438 | 48.4066 | 15.9011 | 20.4966 | 4.4912 | 48.4116 | 144.8889 | 107.9803 | 143.52 | 96.8688
2012-10-31 04:50 | 25.2681 | 165.4036 | 128.3955 | 164.0386 | 117.5536 | 65.1381 | 0.014351 | 0.35177 | 0.005048 | 24.5118 | 1.7444 | 27.7377 | 48.3848 | 15.9013 | 20.5355 | 4.4906 | 48.3898 | 144.8681 | 107.86 | 143.5031 | 97.0181
2012-10-31 04:50 | 25.2561 | 165.3605 | 128.3759 | 164.0149 | 117.4127 | 65.1381 | 0.014357 | 0.35177 | 0.00505 | 24.5016 | 1.7444 | 27.7377 | 48.385 | 15.9012 | 20.5275 | 4.4906 | 48.3901 | 144.833 | 107.8484 | 143.4874 | 96.8852
2012-10-31 04:50 | 25.2629 | 165.4101 | 128.3941 | 163.9984 | 117.6319 | 65.1318 | 0.014335 | 0.35165 | 0.005041 | 24.5311 | 1.7446 | 27.7411 | 48.3964 | 15.9013 | 20.5343 | 4.4902 | 48.4014 | 144.8758 | 107.8598 | 143.4641 | 97.0976
2012-10-31 04:50 | 25.2501 | 165.3662 | 128.3928 | 164.0167 | 117.8998 | 65.1393 | 0.014348 | 0.35163 | 0.005045 | 24.5069 | 1.7448 | 27.7446 | 48.4084 | 15.9015 | 20.5818 | 4.4907 | 48.4135 | 144.7844 | 107.811 | 143.4349 | 97.318
2012-10-31 04:50 | 25.2531 | 165.3653 | 128.3958 | 164.0041 | 117.8155 | 65.1393 | 0.014345 | 0.35164 | 0.005044 | 24.513 | 1.7451 | 27.7495 | 48.4258 | 15.9013 | 20.5326 | 4.4907 | 48.4309 | 144.8327 | 107.8632 | 143.4715 | 97.2829
2012-10-31 04:50 | 25.2501 | 165.3934 | 128.4309 | 164.0595 | 118.1464 | 65.1323 | 0.014341 | 0.35161 | 0.005042 | 24.5179 | 1.7485 | 27.804 | 48.6165 | 15.9012 | 20.5215 | 4.4902 | 48.6215 | 144.8719 | 107.9094 | 143.538 | 97.6249
2012-10-31 04:50 | 25.2382 | 165.3543 | 128.4685 | 163.9698 | 118.1534 | 65.1485 | 0.014348 | 0.35168 | 0.005046 | 24.5109 | 1.7511 | 27.8451 | 48.7602 | 15.9013 | 20.5618 | 4.4913 | 48.7653 | 144.7925 | 107.9067 | 143.408 | 97.5916
2012-10-31 04:50 | 25.2329 | 165.3684 | 128.4937 | 163.9801 | 118.2961 | 65.1578 | 0.014357 | 0.3517 | 0.005049 | 24.4966 | 1.7525 | 27.8677 | 48.8394 | 15.9012 | 20.5324 | 4.492 | 48.8444 | 144.836 | 107.9613 | 143.4477 | 97.7637
2012-10-31 04:51 | 25.2329 | 165.419 | 128.5318 | 163.9412 | 117.8181 | 65.1398 | 0.014354 | 0.35174 | 0.005049 | 24.5047 | 1.7537 | 27.8859 | 48.9037 | 15.9011 | 20.5565 | 4.4907 | 48.9088 | 144.8625 | 107.9753 | 143.3847 | 97.2616
2012-10-31 04:51 | 25.2255 | 165.3883 | 128.5206 | 163.9571 | 117.6514 | 65.1554 | 0.014335 | 0.35178 | 0.005043 | 24.5402 | 1.7543 | 27.8956 | 48.9375 | 15.9011 | 20.5813 | 4.4918 | 48.9425 | 144.807 | 107.9393 | 143.3758 | 97.0701
2012-10-31 04:51 | 25.2307 | 165.4129 | 128.4458 | 163.9895 | 117.9752 | 65.1433 | 0.01436 | 0.35177 | 0.005051 | 24.4964 | 1.7547 | 27.9018 | 48.9597 | 15.9011 | 20.5463 | 4.491 | 48.9647 | 144.8666 | 107.8995 | 143.4432 | 97.4289
2012-10-31 04:51 | 25.2232 | 165.3665 | 128.4573 | 163.9548 | 117.9791 | 65.152 | 0.014367 | 0.35181 | 0.005054 | 24.4876 | 1.755 | 27.9062 | 48.9743 | 15.9013 | 20.5428 | 4.4916 | 48.9794 | 144.8237 | 107.9145 | 143.412 | 97.4363
2012-10-31 04:51 | 25.2217 | 165.3767 | 128.4939 | 163.9455 | 118.0762 | 65.1531 | 0.014367 | 0.35181 | 0.005054 | 24.4876 | 1.7552 | 27.9096 | 48.9864 | 15.9012 | 20.5453 | 4.4917 | 48.9915 | 144.8314 | 107.9486 | 143.4002 | 97.5309
2012-10-31 04:51 | 25.2195 | 165.3978 | 128.5032 | 163.9589 | 117.9792 | 65.156 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7553 | 27.9116 | 48.9932 | 15.9013 | 20.5351 | 4.4919 | 48.9983 | 144.8627 | 107.9681 | 143.4238 | 97.4441
2012-10-31 04:51 | 25.221 | 165.3955 | 128.497 | 163.9254 | 117.9731 | 65.1583 | 0.014363 | 0.35181 | 0.005053 | 24.4944 | 1.7554 | 27.9134 | 49 | 15.9011 | 20.5406 | 4.492 | 49.0051 | 144.8549 | 107.9564 | 143.3848 | 97.4325
2012-10-31 04:51 | 25.2202 | 165.383 | 128.5115 | 163.9479 | 117.8964 | 65.1601 | 0.014363 | 0.35187 | 0.005054 | 24.4984 | 1.7554 | 27.9131 | 48.9986 | 15.9013 | 20.5157 | 4.4921 | 49.0037 | 144.8673 | 107.9958 | 143.4322 | 97.3807
2012-10-31 04:51 | 25.2165 | 165.4065 | 128.4506 | 163.9481 | 117.8738 | 65.1514 | 0.014354 | 0.35181 | 0.00505 | 24.5098 | 1.7555 | 27.9148 | 49.0047 | 15.9013 | 20.5482 | 4.4915 | 49.0097 | 144.8583 | 107.9024 | 143.3999 | 97.3256
2012-10-31 04:51 | 25.215 | 165.3467 | 128.4834 | 163.9 | 117.804 | 65.1653 | 0.01436 | 0.35184 | 0.005052 | 24.5015 | 1.7556 | 27.9154 | 49.0071 | 15.9012 | 20.5547 | 4.4925 | 49.0122 | 144.792 | 107.9287 | 143.3453 | 97.2493
2012-10-31 04:51 | 25.2165 | 165.3598 | 128.4773 | 163.9481 | 117.8169 | 65.167 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7556 | 27.9162 | 49.0096 | 15.9012 | 20.508 | 4.4926 | 49.0147 | 144.8518 | 107.9693 | 143.4401 | 97.3089
2012-10-31 04:51 | 25.2172 | 165.3566 | 128.4589 | 163.941 | 117.8859 | 65.1722 | 0.01436 | 0.35189 | 0.005053 | 24.5045 | 1.7556 | 27.9162 | 49.0093 | 15.9013 | 20.5408 | 4.493 | 49.0143 | 144.8158 | 107.9181 | 143.4002 | 97.3451
2012-10-31 04:51 | 25.218 | 165.3925 | 128.4674 | 163.9613 | 117.9284 | 65.1578 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7556 | 27.916 | 49.0085 | 15.9013 | 20.5256 | 4.492 | 49.0135 | 144.8669 | 107.9418 | 143.4357 | 97.4028
2012-10-31 04:51 | 25.2165 | 165.3871 | 128.5116 | 163.9637 | 117.9345 | 65.1722 | 0.014382 | 0.352 | 0.005062 | 24.4751 | 1.7556 | 27.9159 | 49.0086 | 15.9012 | 20.5321 | 4.493 | 49.0136 | 144.855 | 107.9795 | 143.4316 | 97.4024
2012-10-31 04:51 | 25.215 | 165.3661 | 128.5177 | 163.9622 | 117.8912 | 65.1693 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0108 | 15.9013 | 20.4784 | 4.4928 | 49.0158 | 144.8877 | 108.0393 | 143.4838 | 97.4128
2012-10-31 04:51 | 25.2187 | 165.3815 | 128.4986 | 163.9542 | 117.876 | 65.1624 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7556 | 27.9167 | 49.0107 | 15.9014 | 20.5343 | 4.4923 | 49.0158 | 144.8472 | 107.9643 | 143.4199 | 97.3417
2012-10-31 04:51 | 25.2142 | 165.4042 | 128.4979 | 163.9652 | 117.8867 | 65.1676 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7556 | 27.9169 | 49.012 | 15.9012 | 20.5097 | 4.4927 | 49.0171 | 144.8945 | 107.9882 | 143.4555 | 97.377
2012-10-31 04:51 | 25.2157 | 165.3979 | 128.5261 | 163.9512 | 117.9223 | 65.1722 | 0.014379 | 0.352 | 0.005061 | 24.4802 | 1.7557 | 27.9175 | 49.0135 | 15.9015 | 20.5393 | 4.493 | 49.0186 | 144.8586 | 107.9868 | 143.4119 | 97.383
2012-10-31 04:51 | 25.2127 | 165.3872 | 128.5612 | 163.9637 | 117.9003 | 65.1705 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7557 | 27.9173 | 49.0131 | 15.9013 | 20.5524 | 4.4929 | 49.0181 | 144.8348 | 108.0088 | 143.4113 | 97.3479
2012-10-31 04:51 | 25.215 | 165.37 | 128.5063 | 163.9777 | 117.8419 | 65.1687 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7557 | 27.9175 | 49.0136 | 15.9014 | 20.5145 | 4.4927 | 49.0187 | 144.8555 | 107.9918 | 143.4632 | 97.3274
2012-10-31 04:51 | 25.212 | 165.4059 | 128.488 | 163.9669 | 117.8996 | 65.1595 | 0.014354 | 0.35191 | 0.005051 | 24.5168 | 1.7557 | 27.9172 | 49.0129 | 15.9013 | 20.4875 | 4.4921 | 49.018 | 144.9184 | 108.0005 | 143.4794 | 97.4121
2012-10-31 04:51 | 25.206 | 165.3493 | 128.4973 | 163.9687 | 117.8405 | 65.1653 | 0.014376 | 0.35191 | 0.005059 | 24.4793 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0109 | 15.9013 | 20.5256 | 4.4925 | 49.0159 | 144.8237 | 107.9717 | 143.4431 | 97.3149
2012-10-31 04:51 | 25.2067 | 165.3461 | 128.498 | 163.95 | 117.9512 | 65.1699 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.7556 | 27.917 | 49.0118 | 15.9014 | 20.5062 | 4.4928 | 49.0169 | 144.8399 | 107.9918 | 143.4438 | 97.445
2012-10-31 04:51 | 25.2165 | 165.4182 | 128.5497 | 163.9714 | 117.9952 | 65.1641 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0111 | 15.9013 | 20.5442 | 4.4924 | 49.0162 | 144.874 | 108.0055 | 143.4272 | 97.451
2012-10-31 04:51 | 25.2127 | 165.4105 | 128.5116 | 163.991 | 117.961 | 65.1647 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0106 | 15.9014 | 20.5002 | 4.4925 | 49.0156 | 144.9103 | 108.0114 | 143.4908 | 97.4608
2012-10-31 04:52 | 25.2165 | 165.4376 | 128.5345 | 163.9909 | 117.9079 | 65.1647 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7556 | 27.9167 | 49.0112 | 15.9012 | 20.5 | 4.4925 | 49.0163 | 144.9376 | 108.0345 | 143.4909 | 97.4079
2012-10-31 04:52 | 25.209 | 165.4068 | 128.5079 | 163.9406 | 117.9346 | 65.1739 | 0.014367 | 0.35196 | 0.005057 | 24.4976 | 1.7556 | 27.9166 | 49.0104 | 15.9014 | 20.5085 | 4.4931 | 49.0155 | 144.8983 | 107.9994 | 143.4321 | 97.4261
2012-10-31 04:52 | 25.2097 | 165.4114 | 128.5162 | 163.9646 | 117.9808 | 65.1653 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7555 | 27.9157 | 49.0071 | 15.9015 | 20.4731 | 4.4925 | 49.0122 | 144.9383 | 108.0431 | 143.4915 | 97.5077
2012-10-31 04:52 | 25.2172 | 165.415 | 128.558 | 163.9449 | 118.0755 | 65.1711 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7555 | 27.9154 | 49.0063 | 15.9014 | 20.4886 | 4.4929 | 49.0114 | 144.9264 | 108.0694 | 143.4563 | 97.5869
2012-10-31 04:52 | 25.2165 | 165.3793 | 128.5688 | 163.9792 | 118.1052 | 65.1838 | 0.014354 | 0.35193 | 0.005052 | 24.5178 | 1.7555 | 27.9152 | 49.0059 | 15.9014 | 20.5201 | 4.4938 | 49.0109 | 144.8592 | 108.0487 | 143.4591 | 97.5851
2012-10-31 04:52 | 25.221 | 165.4421 | 128.6381 | 163.9954 | 118.1097 | 65.1705 | 0.014373 | 0.35203 | 0.00506 | 24.4925 | 1.7555 | 27.9151 | 49.0054 | 15.9013 | 20.5125 | 4.4929 | 49.0104 | 144.9296 | 108.1256 | 143.4829 | 97.5972
2012-10-31 04:52 | 25.2202 | 165.4219 | 128.6182 | 163.9829 | 118.0823 | 65.163 | 0.014363 | 0.35189 | 0.005054 | 24.4994 | 1.7555 | 27.915 | 49.005 | 15.9014 | 20.5077 | 4.4923 | 49.0101 | 144.9142 | 108.1105 | 143.4752 | 97.5746
2012-10-31 04:52 | 25.212 | 165.4526 | 128.5719 | 164.0097 | 118.0324 | 65.1595 | 0.014354 | 0.35196 | 0.005052 | 24.5198 | 1.7555 | 27.915 | 49.0053 | 15.9013 | 20.5356 | 4.4921 | 49.0103 | 144.917 | 108.0363 | 143.4741 | 97.4968
2012-10-31 04:52 | 25.2112 | 165.4129 | 128.5825 | 164.0361 | 118.0354 | 65.167 | 0.014357 | 0.35199 | 0.005053 | 24.5167 | 1.7554 | 27.9138 | 49.0008 | 15.9014 | 20.4987 | 4.4926 | 49.0059 | 144.9142 | 108.0838 | 143.5374 | 97.5367
2012-10-31 04:52 | 25.221 | 165.4849 | 128.6152 | 164.0148 | 118.0566 | 65.1716 | 0.014367 | 0.35203 | 0.005058 | 24.5027 | 1.7554 | 27.914 | 49.0014 | 15.9014 | 20.5246 | 4.4929 | 49.0064 | 144.9603 | 108.0906 | 143.4902 | 97.532
2012-10-31 04:52 | 25.2112 | 165.4635 | 128.655 | 163.9895 | 118.0202 | 65.167 | 0.014354 | 0.35191 | 0.005051 | 24.5168 | 1.7554 | 27.9127 | 48.997 | 15.9013 | 20.5107 | 4.4926 | 49.002 | 144.9528 | 108.1443 | 143.4788 | 97.5095
2012-10-31 04:52 | 25.2165 | 165.4649 | 128.6298 | 164.0336 | 118.0369 | 65.1722 | 0.014354 | 0.35197 | 0.005052 | 24.5208 | 1.7551 | 27.9086 | 48.9817 | 15.9016 | 20.504 | 4.493 | 48.9868 | 144.9609 | 108.1258 | 143.5296 | 97.5329
2012-10-31 04:52 | 25.2202 | 165.4452 | 128.6563 | 164.0296 | 117.9989 | 65.182 | 0.014357 | 0.35197 | 0.005053 | 24.5157 | 1.7551 | 27.9089 | 48.9831 | 15.9015 | 20.5037 | 4.4936 | 48.9882 | 144.9415 | 108.1526 | 143.5259 | 97.4952
2012-10-31 04:52 | 25.2247 | 165.4419 | 128.657 | 164.038 | 118.011 | 65.1774 | 0.01436 | 0.35196 | 0.005054 | 24.5095 | 1.7551 | 27.9092 | 48.9845 | 15.9015 | 20.5082 | 4.4933 | 48.9896 | 144.9337 | 108.1488 | 143.5298 | 97.5028
2012-10-31 04:52 | 25.221 | 165.4421 | 128.6305 | 164.0537 | 118.1476 | 65.167 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7552 | 27.9103 | 48.9885 | 15.9014 | 20.5165 | 4.4926 | 48.9935 | 144.9256 | 108.114 | 143.5372 | 97.6311
2012-10-31 04:52 | 25.2157 | 165.4524 | 128.6442 | 164.0367 | 118.112 | 65.1676 | 0.014348 | 0.35199 | 0.00505 | 24.5321 | 1.7552 | 27.9096 | 48.9856 | 15.9015 | 20.5193 | 4.4927 | 48.9906 | 144.9331 | 108.1249 | 143.5174 | 97.5927
2012-10-31 04:52 | 25.2165 | 165.4804 | 128.6145 | 164.0298 | 118.0293 | 65.1687 | 0.014354 | 0.35193 | 0.005052 | 24.5178 | 1.7552 | 27.9103 | 48.9877 | 15.9016 | 20.4839 | 4.4927 | 48.9927 | 144.9965 | 108.1306 | 143.5459 | 97.5454
2012-10-31 04:52 | 25.2165 | 165.4493 | 128.6031 | 164.0064 | 117.9686 | 65.1791 | 0.014354 | 0.35196 | 0.005052 | 24.5198 | 1.7552 | 27.9104 | 48.9885 | 15.9015 | 20.5361 | 4.4934 | 48.9936 | 144.9132 | 108.067 | 143.4703 | 97.4325
2012-10-31 04:52 | 25.2172 | 165.4656 | 128.6381 | 164.0188 | 118.0452 | 65.1745 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.7552 | 27.9099 | 48.9867 | 15.9014 | 20.5288 | 4.4931 | 48.9918 | 144.9368 | 108.1093 | 143.49 | 97.5164
2012-10-31 04:52 | 25.212 | 165.4487 | 128.6024 | 164.068 | 118.021 | 65.1687 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.7552 | 27.9097 | 48.9861 | 15.9014 | 20.5115 | 4.4927 | 48.9912 | 144.9372 | 108.0909 | 143.5565 | 97.5095
2012-10-31 04:52 | 25.2172 | 165.4967 | 128.6419 | 164.0227 | 117.9314 | 65.1815 | 0.014354 | 0.35191 | 0.005051 | 24.5168 | 1.7551 | 27.9088 | 48.9827 | 15.9015 | 20.4886 | 4.4936 | 48.9878 | 145.0081 | 108.1533 | 143.5341 | 97.4428
2012-10-31 04:52 | 25.2157 | 165.4757 | 128.6175 | 164.0445 | 117.9716 | 65.1849 | 0.014351 | 0.35194 | 0.005051 | 24.5239 | 1.7551 | 27.909 | 48.9838 | 15.9015 | 20.459 | 4.4938 | 48.9888 | 145.0167 | 108.1585 | 143.5855 | 97.5126
2012-10-31 04:52 | 25.2307 | 165.4596 | 128.6287 | 164.0478 | 117.9297 | 65.1872 | 0.014354 | 0.3519 | 0.005051 | 24.5158 | 1.7551 | 27.9088 | 48.9832 | 15.9014 | 20.4781 | 4.494 | 48.9883 | 144.9815 | 108.1506 | 143.5697 | 97.4516
2012-10-31 04:52 | 25.2232 | 165.4794 | 128.6022 | 164.0015 | 117.945 | 65.1728 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7551 | 27.9091 | 48.984 | 15.9015 | 20.4866 | 4.493 | 48.9891 | 144.9928 | 108.1156 | 143.5149 | 97.4584
2012-10-31 04:52 | 25.2225 | 165.4475 | 128.6129 | 164.0474 | 117.9898 | 65.1763 | 0.01436 | 0.352 | 0.005055 | 24.5126 | 1.7551 | 27.909 | 48.9831 | 15.9017 | 20.518 | 4.4933 | 48.9882 | 144.9295 | 108.0949 | 143.5294 | 97.4718
2012-10-31 04:52 | 25.221 | 165.4538 | 128.6266 | 164.0343 | 117.9883 | 65.1722 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7551 | 27.9085 | 48.982 | 15.9015 | 20.4804 | 4.493 | 48.987 | 144.9734 | 108.1462 | 143.5539 | 97.5079
2012-10-31 04:53 | 25.2284 | 165.4262 | 128.615 | 164.0417 | 117.9691 | 65.1653 | 0.014357 | 0.3519 | 0.005052 | 24.5107 | 1.7551 | 27.908 | 48.9802 | 15.9015 | 20.4998 | 4.4925 | 48.9852 | 144.9264 | 108.1152 | 143.5419 | 97.4693
2012-10-31 04:53 | 25.2255 | 165.4894 | 128.635 | 164.0465 | 117.9586 | 65.1751 | 0.01437 | 0.35196 | 0.005058 | 24.4925 | 1.755 | 27.9069 | 48.976 | 15.9015 | 20.501 | 4.4932 | 48.9811 | 144.9884 | 108.134 | 143.5455 | 97.4576
2012-10-31 04:53 | 25.2217 | 165.4701 | 128.6197 | 164.0116 | 117.9093 | 65.1774 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.755 | 27.9073 | 48.9771 | 15.9016 | 20.4811 | 4.4933 | 48.9821 | 144.989 | 108.1386 | 143.5305 | 97.4282
2012-10-31 04:53 | 25.2292 | 165.4892 | 128.5853 | 164.0619 | 117.9965 | 65.178 | 0.014357 | 0.35191 | 0.005052 | 24.5117 | 1.755 | 27.907 | 48.9764 | 15.9016 | 20.4886 | 4.4934 | 48.9814 | 145.0006 | 108.0967 | 143.5733 | 97.5079
2012-10-31 04:53 | 25.227 | 165.4676 | 128.6441 | 164.0752 | 117.9336 | 65.1653 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7549 | 27.9064 | 48.9742 | 15.9016 | 20.4824 | 4.4925 | 48.9793 | 144.9852 | 108.1617 | 143.5928 | 97.4512
2012-10-31 04:53 | 25.2292 | 165.5009 | 128.6425 | 164.0308 | 117.9623 | 65.163 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7549 | 27.9063 | 48.974 | 15.9015 | 20.5167 | 4.4923 | 48.9791 | 144.9842 | 108.1258 | 143.5141 | 97.4456
2012-10-31 04:53 | 25.227 | 165.4715 | 128.6212 | 164.0286 | 118.0019 | 65.1774 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.755 | 27.9066 | 48.9748 | 15.9016 | 20.4744 | 4.4933 | 48.9799 | 144.9971 | 108.1468 | 143.5542 | 97.5275
2012-10-31 04:53 | 25.2329 | 165.4501 | 128.6538 | 164.0617 | 117.9091 | 65.1595 | 0.01436 | 0.35193 | 0.005054 | 24.5075 | 1.7549 | 27.9057 | 48.9725 | 15.9013 | 20.4923 | 4.4921 | 48.9776 | 144.9578 | 108.1615 | 143.5694 | 97.4168
2012-10-31 04:53 | 25.2337 | 165.4976 | 128.5974 | 164.0508 | 117.9175 | 65.178 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.7549 | 27.9058 | 48.9726 | 15.9014 | 20.473 | 4.4934 | 48.9777 | 145.0246 | 108.1244 | 143.5778 | 97.4445
2012-10-31 04:53 | 25.2367 | 165.4656 | 128.608 | 164.1355 | 117.9281 | 65.1722 | 0.014373 | 0.35194 | 0.005058 | 24.4864 | 1.7549 | 27.9061 | 48.9736 | 15.9014 | 20.472 | 4.493 | 48.9787 | 144.9936 | 108.136 | 143.6635 | 97.4561
2012-10-31 04:53 | 25.2277 | 165.4955 | 128.6181 | 164.0798 | 118.0443 | 65.1728 | 0.01436 | 0.35202 | 0.005055 | 24.5136 | 1.7549 | 27.9048 | 48.9691 | 15.9014 | 20.4389 | 4.493 | 48.9742 | 145.0566 | 108.1792 | 143.6409 | 97.6054
2012-10-31 04:53 | 25.2247 | 165.4497 | 128.6189 | 164.0846 | 117.9996 | 65.1734 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7549 | 27.9049 | 48.9694 | 15.9015 | 20.4721 | 4.4931 | 48.9744 | 144.9776 | 108.1468 | 143.6125 | 97.5275
2012-10-31 04:53 | 25.2292 | 165.4892 | 128.6234 | 164.0891 | 117.8713 | 65.1699 | 0.014373 | 0.35199 | 0.005059 | 24.4894 | 1.7548 | 27.9044 | 48.9677 | 15.9014 | 20.4725 | 4.4928 | 48.9728 | 145.0167 | 108.1509 | 143.6166 | 97.3988
2012-10-31 04:53 | 25.2322 | 165.5195 | 128.5921 | 164.1115 | 117.8288 | 65.1687 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7548 | 27.904 | 48.9663 | 15.9014 | 20.4715 | 4.4927 | 48.9714 | 145.048 | 108.1206 | 143.64 | 97.3573
2012-10-31 04:53 | 25.2299 | 165.4705 | 128.5784 | 164.0781 | 117.9251 | 65.1797 | 0.014379 | 0.35197 | 0.005061 | 24.4782 | 1.7547 | 27.9027 | 48.962 | 15.9013 | 20.5174 | 4.4935 | 48.967 | 144.9531 | 108.061 | 143.5607 | 97.4077
2012-10-31 04:53 | 25.2292 | 165.5126 | 128.5929 | 164.1241 | 117.8448 | 65.1728 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7547 | 27.9025 | 48.9617 | 15.9012 | 20.5247 | 4.493 | 48.9667 | 144.9879 | 108.0682 | 143.5994 | 97.3201
2012-10-31 04:53 | 25.2225 | 165.5253 | 128.6053 | 164.1135 | 117.7546 | 65.1612 | 0.014357 | 0.35203 | 0.005054 | 24.5197 | 1.7547 | 27.9027 | 48.962 | 15.9013 | 20.5341 | 4.4922 | 48.9671 | 144.9912 | 108.0712 | 143.5794 | 97.2205
2012-10-31 04:53 | 25.2262 | 165.494 | 128.5823 | 164.1172 | 117.8455 | 65.1774 | 0.014357 | 0.35184 | 0.005051 | 24.5067 | 1.7547 | 27.9014 | 48.9577 | 15.9013 | 20.5458 | 4.4933 | 48.9628 | 144.9482 | 108.0365 | 143.5714 | 97.2997
2012-10-31 04:53 | 25.2247 | 165.4692 | 128.5884 | 164.1002 | 117.8327 | 65.1774 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7547 | 27.9016 | 48.9581 | 15.9013 | 20.5403 | 4.4933 | 48.9632 | 144.9289 | 108.0481 | 143.5599 | 97.2924
2012-10-31 04:53 | 25.2262 | 165.5368 | 128.5213 | 164.0939 | 117.8873 | 65.1728 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7547 | 27.9014 | 48.9575 | 15.9014 | 20.5217 | 4.493 | 48.9626 | 145.0151 | 107.9996 | 143.5722 | 97.3656
2012-10-31 04:53 | 25.2292 | 165.5009 | 128.5243 | 164.1241 | 117.9244 | 65.1745 | 0.014367 | 0.35193 | 0.005056 | 24.4956 | 1.7546 | 27.9013 | 48.9567 | 15.9015 | 20.4966 | 4.4931 | 48.9617 | 145.0043 | 108.0277 | 143.6275 | 97.4278
2012-10-31 04:53 | 25.2284 | 165.4651 | 128.5807 | 164.1077 | 117.8477 | 65.1705 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7546 | 27.9002 | 48.9533 | 15.9013 | 20.4677 | 4.4929 | 48.9584 | 144.9974 | 108.113 | 143.64 | 97.38
2012-10-31 04:53 | 25.221 | 165.5044 | 128.5657 | 164.0887 | 117.829 | 65.1699 | 0.014392 | 0.35191 | 0.005065 | 24.4521 | 1.7546 | 27.8997 | 48.9518 | 15.9012 | 20.5366 | 4.4928 | 48.9569 | 144.9678 | 108.0291 | 143.5521 | 97.2924
2012-10-31 04:53 | 25.2262 | 165.4668 | 128.548 | 164.0978 | 117.8304 | 65.1855 | 0.014382 | 0.35186 | 0.00506 | 24.465 | 1.7545 | 27.8991 | 48.949 | 15.9014 | 20.5177 | 4.4939 | 48.9541 | 144.9491 | 108.0303 | 143.5801 | 97.3127
2012-10-31 04:54 | 25.2284 | 165.4884 | 128.5578 | 164.1116 | 117.8326 | 65.1722 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7545 | 27.8992 | 48.9503 | 15.9012 | 20.5039 | 4.493 | 48.9553 | 144.9845 | 108.0539 | 143.6077 | 97.3287
2012-10-31 04:54 | 25.2217 | 165.4973 | 128.5282 | 164.0972 | 117.8183 | 65.1659 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7545 | 27.8992 | 48.9497 | 15.9013 | 20.5453 | 4.4925 | 48.9547 | 144.952 | 107.9829 | 143.5519 | 97.273
2012-10-31 04:54 | 25.2277 | 165.4683 | 128.5266 | 164.0526 | 117.7826 | 65.1635 | 0.014367 | 0.35194 | 0.005056 | 24.4966 | 1.7545 | 27.8987 | 48.9479 | 15.9013 | 20.5072 | 4.4924 | 48.953 | 144.9611 | 108.0194 | 143.5454 | 97.2754
2012-10-31 04:54 | 25.2359 | 165.5076 | 128.5119 | 164.0919 | 117.9121 | 65.1612 | 0.014367 | 0.35191 | 0.005056 | 24.4946 | 1.7545 | 27.899 | 48.9492 | 15.9013 | 20.5395 | 4.4922 | 48.9542 | 144.9681 | 107.9724 | 143.5524 | 97.3726
2012-10-31 04:54 | 25.2292 | 165.4737 | 128.5129 | 164.0736 | 117.8713 | 65.1641 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7545 | 27.8982 | 48.9464 | 15.9013 | 20.5167 | 4.4924 | 48.9515 | 144.957 | 107.9962 | 143.5569 | 97.3546
2012-10-31 04:54 | 25.2329 | 165.5202 | 128.5356 | 164.1084 | 117.7802 | 65.1711 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7544 | 27.8975 | 48.9438 | 15.9013 | 20.5284 | 4.4929 | 48.9488 | 144.9918 | 108.0072 | 143.58 | 97.2518
2012-10-31 04:54 | 25.2389 | 165.46 | 128.5302 | 164.1377 | 117.8393 | 65.1583 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7544 | 27.8976 | 48.9442 | 15.9013 | 20.5344 | 4.492 | 48.9493 | 144.9256 | 107.9958 | 143.6033 | 97.3049
2012-10-31 04:54 | 25.2419 | 165.5175 | 128.5103 | 164.0901 | 117.8612 | 65.1722 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7544 | 27.8978 | 48.9449 | 15.9013 | 20.5495 | 4.493 | 48.95 | 144.968 | 107.9608 | 143.5406 | 97.3117
2012-10-31 04:54 | 25.2307 | 165.4946 | 128.5182 | 164.0945 | 117.8159 | 65.1659 | 0.014373 | 0.35197 | 0.005059 | 24.4884 | 1.7544 | 27.8972 | 48.9427 | 15.9013 | 20.5102 | 4.4925 | 48.9477 | 144.9844 | 108.008 | 143.5843 | 97.3057
2012-10-31 04:54 | 25.2314 | 165.5031 | 128.4884 | 164.0408 | 117.8394 | 65.1699 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7544 | 27.8967 | 48.9409 | 15.9013 | 20.5309 | 4.4928 | 48.946 | 144.9722 | 107.9575 | 143.5099 | 97.3085
2012-10-31 04:54 | 25.2299 | 165.5094 | 128.5174 | 164.0898 | 117.8644 | 65.1589 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.7544 | 27.897 | 48.9418 | 15.9013 | 20.4973 | 4.4921 | 48.9469 | 145.0121 | 108.0201 | 143.5925 | 97.3671
2012-10-31 04:54 | 25.2307 | 165.4946 | 128.5029 | 164.11 | 117.8918 | 65.1635 | 0.01437 | 0.35194 | 0.005057 | 24.4915 | 1.7544 | 27.8968 | 48.9413 | 15.9013 | 20.5824 | 4.4924 | 48.9464 | 144.9122 | 107.9205 | 143.5276 | 97.3094
2012-10-31 04:54 | 25.2247 | 165.5003 | 128.5084 | 164.1002 | 117.7796 | 65.1635 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7543 | 27.896 | 48.9383 | 15.9013 | 20.5363 | 4.4924 | 48.9434 | 144.964 | 107.9721 | 143.5639 | 97.2433
2012-10-31 04:54 | 25.218 | 165.4858 | 128.4712 | 164.0701 | 117.7273 | 65.1583 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7542 | 27.8947 | 48.934 | 15.9013 | 20.5457 | 4.492 | 48.939 | 144.9401 | 107.9255 | 143.5244 | 97.1816
2012-10-31 04:54 | 25.2232 | 165.491 | 128.4878 | 164.0792 | 117.7667 | 65.1722 | 0.014367 | 0.352 | 0.005057 | 24.5007 | 1.7543 | 27.895 | 48.9349 | 15.9013 | 20.5629 | 4.493 | 48.94 | 144.9281 | 107.9249 | 143.5163 | 97.2038
2012-10-31 04:54 | 25.2165 | 165.4843 | 128.4887 | 164.0725 | 117.7031 | 65.1618 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7542 | 27.8947 | 48.9343 | 15.9012 | 20.5361 | 4.4923 | 48.9393 | 144.9482 | 107.9526 | 143.5364 | 97.167
2012-10-31 04:54 | 25.2195 | 165.499 | 128.4536 | 164.0483 | 117.6644 | 65.1618 | 0.01437 | 0.35197 | 0.005058 | 24.4935 | 1.7542 | 27.8947 | 48.9339 | 15.9013 | 20.5391 | 4.4923 | 48.939 | 144.9599 | 107.9145 | 143.5092 | 97.1253
2012-10-31 04:54 | 25.2067 | 165.4862 | 128.4332 | 164.0744 | 117.7085 | 65.152 | 0.01437 | 0.352 | 0.005058 | 24.4955 | 1.7542 | 27.8947 | 48.9341 | 15.9013 | 20.5022 | 4.4916 | 48.9392 | 144.984 | 107.931 | 143.5722 | 97.2063
2012-10-31 04:54 | 25.206 | 165.4933 | 128.4477 | 164.0815 | 117.7267 | 65.1445 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.7542 | 27.8941 | 48.9316 | 15.9014 | 20.5216 | 4.4911 | 48.9366 | 144.9717 | 107.9261 | 143.5599 | 97.2051
2012-10-31 04:55 | 25.2067 | 165.5018 | 128.4218 | 164.0783 | 117.6516 | 65.152 | 0.014351 | 0.35197 | 0.005051 | 24.526 | 1.7543 | 27.895 | 48.9349 | 15.9013 | 20.5544 | 4.4916 | 48.9399 | 144.9474 | 107.8674 | 143.5239 | 97.0972
2012-10-31 04:55 | 25.2053 | 165.4731 | 128.3937 | 164.0691 | 117.6312 | 65.1653 | 0.014367 | 0.35189 | 0.005056 | 24.4926 | 1.7542 | 27.8942 | 48.9323 | 15.9013 | 20.537 | 4.4925 | 48.9374 | 144.9361 | 107.8567 | 143.5321 | 97.0942
2012-10-31 04:55 | 25.2112 | 165.479 | 128.4263 | 164.0361 | 117.7623 | 65.1618 | 0.014376 | 0.35197 | 0.00506 | 24.4833 | 1.7541 | 27.8928 | 48.9271 | 15.9013 | 20.5027 | 4.4923 | 48.9321 | 144.9763 | 107.9236 | 143.5334 | 97.2596
2012-10-31 04:55 | 25.1985 | 165.4547 | 128.3869 | 164.0545 | 117.7458 | 65.1687 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7541 | 27.8922 | 48.925 | 15.9014 | 20.5342 | 4.4927 | 48.9301 | 144.9205 | 107.8527 | 143.5203 | 97.2116
2012-10-31 04:55 | 25.2075 | 165.487 | 128.4035 | 164.0246 | 117.7624 | 65.1682 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7541 | 27.892 | 48.9248 | 15.9012 | 20.507 | 4.4927 | 48.9299 | 144.98 | 107.8965 | 143.5176 | 97.2554
2012-10-31 04:55 | 25.2105 | 165.4667 | 128.4218 | 164.0432 | 117.7312 | 65.1682 | 0.014367 | 0.35187 | 0.005055 | 24.4916 | 1.7541 | 27.8923 | 48.9258 | 15.9012 | 20.5341 | 4.4927 | 48.9309 | 144.9326 | 107.8877 | 143.5091 | 97.1971
2012-10-31 04:55 | 25.2097 | 165.4581 | 128.4095 | 164.0618 | 117.7039 | 65.1676 | 0.01437 | 0.3519 | 0.005057 | 24.4885 | 1.754 | 27.8913 | 48.9225 | 15.9012 | 20.5133 | 4.4927 | 48.9275 | 144.9448 | 107.8962 | 143.5485 | 97.1906
2012-10-31 04:55 | 25.2045 | 165.4179 | 128.4158 | 164.0683 | 117.7063 | 65.1664 | 0.014376 | 0.352 | 0.00506 | 24.4853 | 1.754 | 27.8908 | 48.9195 | 15.9015 | 20.504 | 4.4926 | 48.9246 | 144.9139 | 107.9118 | 143.5643 | 97.2023
2012-10-31 04:55 | 25.2067 | 165.3889 | 128.4218 | 164.0433 | 117.7502 | 65.1537 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.754 | 27.8909 | 48.9204 | 15.9014 | 20.5143 | 4.4917 | 48.9254 | 144.8746 | 107.9075 | 143.529 | 97.2359
2012-10-31 04:55 | 25.2008 | 165.4414 | 128.4197 | 164.0452 | 117.6722 | 65.1601 | 0.01436 | 0.35204 | 0.005055 | 24.5156 | 1.754 | 27.8907 | 48.9199 | 15.9013 | 20.5244 | 4.4921 | 48.9249 | 144.917 | 107.8953 | 143.5208 | 97.1478
2012-10-31 04:55 | 25.2045 | 165.4529 | 128.4501 | 164.0333 | 117.7442 | 65.1635 | 0.014367 | 0.35202 | 0.005057 | 24.5016 | 1.754 | 27.8911 | 48.9212 | 15.9014 | 20.5241 | 4.4924 | 48.9262 | 144.9288 | 107.926 | 143.5092 | 97.2201
2012-10-31 04:55 | 25.2 | 165.4328 | 128.4113 | 164.0405 | 117.7549 | 65.1699 | 0.014392 | 0.35193 | 0.005065 | 24.453 | 1.754 | 27.8911 | 48.9213 | 15.9013 | 20.5317 | 4.4928 | 48.9264 | 144.9011 | 107.8796 | 143.5088 | 97.2232
2012-10-31 04:55 | 25.203 | 165.428 | 128.4028 | 164.0668 | 117.7617 | 65.1734 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.754 | 27.8911 | 48.9213 | 15.9014 | 20.5025 | 4.4931 | 48.9263 | 144.9255 | 107.9003 | 143.5643 | 97.2592
2012-10-31 04:55 | 25.206 | 165.466 | 128.4325 | 164.0426 | 117.8178 | 65.1832 | 0.014376 | 0.35199 | 0.00506 | 24.4843 | 1.754 | 27.8907 | 48.9197 | 15.9014 | 20.5537 | 4.4937 | 48.9248 | 144.9123 | 107.8788 | 143.4889 | 97.2641
2012-10-31 04:55 | 25.2045 | 165.3828 | 128.4615 | 164.0644 | 117.7935 | 65.1676 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.7539 | 27.8897 | 48.9162 | 15.9014 | 20.5562 | 4.4927 | 48.9212 | 144.8266 | 107.9053 | 143.5082 | 97.2373
2012-10-31 04:55 | 25.206 | 165.4232 | 128.4592 | 164.0426 | 117.8102 | 65.1653 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7539 | 27.8896 | 48.916 | 15.9013 | 20.5778 | 4.4925 | 48.9211 | 144.8454 | 107.8814 | 143.4648 | 97.2324
2012-10-31 04:55 | 25.203 | 165.3619 | 128.46 | 164.0668 | 117.7275 | 65.1676 | 0.014376 | 0.35194 | 0.00506 | 24.4813 | 1.7539 | 27.8898 | 48.9168 | 15.9014 | 20.6029 | 4.4927 | 48.9218 | 144.759 | 107.8571 | 143.4639 | 97.1246
2012-10-31 04:55 | 25.2142 | 165.4276 | 128.4445 | 164.0741 | 117.7197 | 65.1739 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7539 | 27.8891 | 48.9139 | 15.9015 | 20.6021 | 4.4931 | 48.919 | 144.8255 | 107.8424 | 143.472 | 97.1176
2012-10-31 04:55 | 25.203 | 165.4164 | 128.4752 | 164.0474 | 117.6858 | 65.1612 | 0.01436 | 0.352 | 0.005055 | 24.5126 | 1.7539 | 27.8897 | 48.9169 | 15.9012 | 20.5949 | 4.4922 | 48.9219 | 144.8215 | 107.8803 | 143.4525 | 97.0909
2012-10-31 04:56 | 25.194 | 165.3879 | 128.4281 | 164.0228 | 117.6692 | 65.1578 | 0.014367 | 0.35197 | 0.005057 | 24.4986 | 1.7539 | 27.8889 | 48.9135 | 15.9013 | 20.5899 | 4.492 | 48.9186 | 144.798 | 107.8382 | 143.4329 | 97.0793
2012-10-31 04:56 | 25.2008 | 165.4608 | 128.454 | 164.0374 | 117.7215 | 65.1711 | 0.014363 | 0.35197 | 0.005055 | 24.5055 | 1.7538 | 27.8885 | 48.9117 | 15.9014 | 20.6007 | 4.4929 | 48.9168 | 144.8601 | 107.8533 | 143.4367 | 97.1208
2012-10-31 04:56 | 25.194 | 165.4424 | 128.4472 | 164.0345 | 117.692 | 65.1607 | 0.01437 | 0.35199 | 0.005058 | 24.4945 | 1.7538 | 27.8879 | 48.91 | 15.9014 | 20.5618 | 4.4922 | 48.9151 | 144.8806 | 107.8854 | 143.4727 | 97.1302
2012-10-31 04:56 | 25.188 | 165.4403 | 128.4412 | 164.0362 | 117.6518 | 65.1589 | 0.014373 | 0.35196 | 0.005059 | 24.4874 | 1.7538 | 27.8876 | 48.9091 | 15.9014 | 20.5839 | 4.4921 | 48.9141 | 144.8564 | 107.8573 | 143.4523 | 97.0679
2012-10-31 04:56 | 25.1821 | 165.4032 | 128.4353 | 164.0381 | 117.6459 | 65.1659 | 0.014373 | 0.352 | 0.005059 | 24.4904 | 1.7538 | 27.888 | 48.9098 | 15.9015 | 20.6141 | 4.4925 | 48.9149 | 144.7891 | 107.8212 | 143.424 | 97.0318
2012-10-31 04:56 | 25.1851 | 165.4646 | 128.4268 | 164.0372 | 117.7324 | 65.1734 | 0.01436 | 0.35197 | 0.005054 | 24.5106 | 1.7538 | 27.8877 | 48.9097 | 15.9012 | 20.577 | 4.4931 | 48.9148 | 144.8876 | 107.8498 | 143.4602 | 97.1554
2012-10-31 04:56 | 25.1806 | 165.3823 | 128.4185 | 164.0561 | 117.6672 | 65.1572 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.7538 | 27.8879 | 48.9101 | 15.9013 | 20.5885 | 4.4919 | 48.9151 | 144.7938 | 107.83 | 143.4676 | 97.0787
2012-10-31 04:56 | 25.1798 | 165.4515 | 128.4215 | 164.0008 | 117.6512 | 65.1705 | 0.014363 | 0.3519 | 0.005054 | 24.5005 | 1.7538 | 27.8871 | 48.9072 | 15.9013 | 20.5717 | 4.4929 | 48.9123 | 144.8798 | 107.8498 | 143.4291 | 97.0795
2012-10-31 04:56 | 25.1776 | 165.4143 | 128.427 | 164.0336 | 117.6642 | 65.1502 | 0.01436 | 0.35191 | 0.005053 | 24.5065 | 1.7537 | 27.8862 | 48.904 | 15.9014 | 20.5454 | 4.4915 | 48.9091 | 144.8689 | 107.8816 | 143.4882 | 97.1188
2012-10-31 04:56 | 25.1776 | 165.4104 | 128.4155 | 164.0725 | 117.74 | 65.1589 | 0.014367 | 0.3519 | 0.005056 | 24.4936 | 1.7537 | 27.886 | 48.9037 | 15.9012 | 20.5976 | 4.4921 | 48.9088 | 144.8128 | 107.8179 | 143.4749 | 97.1424
2012-10-31 04:56 | 25.1783 | 165.4422 | 128.42 | 164.0304 | 117.7218 | 65.1664 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7537 | 27.8853 | 48.9012 | 15.9012 | 20.5742 | 4.4926 | 48.9063 | 144.868 | 107.8458 | 143.4562 | 97.1476
2012-10-31 04:56 | 25.1791 | 165.4119 | 128.4056 | 164.0351 | 117.6922 | 65.1624 | 0.014373 | 0.35193 | 0.005058 | 24.4854 | 1.7537 | 27.8858 | 48.9027 | 15.9013 | 20.567 | 4.4923 | 48.9078 | 144.8449 | 107.8386 | 143.4681 | 97.1252
2012-10-31 04:56 | 25.1768 | 165.3902 | 128.3842 | 164.0561 | 117.6823 | 65.1791 | 0.014379 | 0.35199 | 0.005061 | 24.4792 | 1.7537 | 27.8856 | 48.9018 | 15.9013 | 20.5205 | 4.4934 | 48.9068 | 144.8697 | 107.8637 | 143.5356 | 97.1618
2012-10-31 04:56 | 25.1701 | 165.4029 | 128.4118 | 163.9989 | 117.7477 | 65.1531 | 0.014357 | 0.35197 | 0.005053 | 24.5157 | 1.7537 | 27.8859 | 48.9026 | 15.9014 | 20.5339 | 4.4917 | 48.9076 | 144.869 | 107.8779 | 143.465 | 97.2138
2012-10-31 04:56 | 25.1761 | 165.4245 | 128.4407 | 164.0438 | 117.7803 | 65.1491 | 0.014379 | 0.35196 | 0.005061 | 24.4772 | 1.7537 | 27.8861 | 48.9033 | 15.9015 | 20.56 | 4.4914 | 48.9084 | 144.8645 | 107.8807 | 143.4838 | 97.2203
2012-10-31 04:56 | 25.1731 | 165.3942 | 128.4187 | 164.0136 | 117.838 | 65.1566 | 0.014363 | 0.35196 | 0.005055 | 24.5044 | 1.7537 | 27.8865 | 48.9052 | 15.9014 | 20.5409 | 4.4919 | 48.9102 | 144.8533 | 107.8778 | 143.4727 | 97.2971
2012-10-31 04:56 | 25.1656 | 165.4256 | 128.4569 | 164.0138 | 117.8077 | 65.1635 | 0.014382 | 0.35197 | 0.005062 | 24.4731 | 1.7537 | 27.8859 | 48.9026 | 15.9015 | 20.5093 | 4.4924 | 48.9076 | 144.9163 | 107.9476 | 143.5045 | 97.2984
2012-10-31 04:56 | 25.1746 | 165.3996 | 128.443 | 164.0151 | 117.8015 | 65.1531 | 0.014382 | 0.35191 | 0.005061 | 24.4691 | 1.7537 | 27.8858 | 48.902 | 15.9015 | 20.5344 | 4.4917 | 48.9071 | 144.8652 | 107.9086 | 143.4807 | 97.2671
2012-10-31 04:56 | 25.1723 | 165.4323 | 128.4179 | 163.9894 | 117.8258 | 65.1618 | 0.014363 | 0.35202 | 0.005056 | 24.5085 | 1.7537 | 27.8855 | 48.9016 | 15.9014 | 20.4879 | 4.4923 | 48.9066 | 144.9444 | 107.93 | 143.5015 | 97.3379
2012-10-31 04:56 | 25.1768 | 165.4485 | 128.4681 | 164.0056 | 117.8227 | 65.1612 | 0.014376 | 0.35193 | 0.005059 | 24.4802 | 1.7537 | 27.886 | 48.9029 | 15.9015 | 20.5326 | 4.4922 | 48.908 | 144.9159 | 107.9355 | 143.473 | 97.2901
2012-10-31 04:56 | 25.1671 | 165.3843 | 128.4088 | 164.0115 | 117.832 | 65.1618 | 0.014367 | 0.35199 | 0.005057 | 24.4996 | 1.7537 | 27.8857 | 48.9024 | 15.9013 | 20.5068 | 4.4923 | 48.9075 | 144.8775 | 107.902 | 143.5047 | 97.3252
2012-10-31 04:56 | 25.1753 | 165.4353 | 128.4666 | 164.0274 | 117.9312 | 65.1693 | 0.01436 | 0.35194 | 0.005054 | 24.5086 | 1.7536 | 27.8843 | 48.8972 | 15.9014 | 20.4588 | 4.4928 | 48.9023 | 144.9765 | 108.0078 | 143.5686 | 97.4724
2012-10-31 04:56 | 25.1761 | 165.405 | 128.4521 | 164.0205 | 117.9737 | 65.1682 | 0.014373 | 0.35189 | 0.005058 | 24.4824 | 1.7536 | 27.8843 | 48.8972 | 15.9014 | 20.5078 | 4.4927 | 48.9023 | 144.8972 | 107.9443 | 143.5127 | 97.4659
2012-10-31 04:57 | 25.1761 | 165.4595 | 128.475 | 163.9699 | 117.8106 | 65.1531 | 0.014354 | 0.35197 | 0.005052 | 24.5208 | 1.7536 | 27.8845 | 48.8986 | 15.9012 | 20.4917 | 4.4917 | 48.9036 | 144.9678 | 107.9833 | 143.4782 | 97.3189
2012-10-31 04:57 | 25.1693 | 165.4371 | 128.4758 | 163.9787 | 118.0011 | 65.1502 | 0.014363 | 0.35194 | 0.005055 | 24.5034 | 1.7536 | 27.8848 | 48.8996 | 15.9013 | 20.4849 | 4.4915 | 48.9046 | 144.9522 | 107.9909 | 143.4938 | 97.5162
2012-10-31 04:57 | 25.1649 | 165.4561 | 128.5286 | 164.0093 | 117.917 | 65.1531 | 0.01437 | 0.35193 | 0.005057 | 24.4905 | 1.7537 | 27.886 | 48.9042 | 15.901 | 20.4765 | 4.4917 | 48.9093 | 144.9796 | 108.0521 | 143.5328 | 97.4405
2012-10-31 04:57 | 25.1686 | 165.4637 | 128.5056 | 164.0207 | 117.879 | 65.152 | 0.014363 | 0.35193 | 0.005055 | 24.5024 | 1.7537 | 27.8853 | 48.9011 | 15.9013 | 20.4601 | 4.4916 | 48.9061 | 145.0036 | 108.0455 | 143.5606 | 97.4189
2012-10-31 04:57 | 25.1783 | 165.485 | 128.4925 | 164.0071 | 117.737 | 65.1589 | 0.014363 | 0.35191 | 0.005055 | 24.5014 | 1.7536 | 27.8852 | 48.9008 | 15.9013 | 20.4337 | 4.4921 | 48.9059 | 145.0513 | 108.0588 | 143.5734 | 97.3033
2012-10-31 04:57 | 25.1731 | 165.4682 | 128.4911 | 164.0019 | 117.6786 | 65.1601 | 0.014354 | 0.35203 | 0.005053 | 24.5249 | 1.7537 | 27.8857 | 48.902 | 15.9014 | 20.4526 | 4.4921 | 48.907 | 145.0156 | 108.0385 | 143.5493 | 97.226
2012-10-31 04:57 | 25.1686 | 165.4637 | 128.4523 | 163.978 | 117.4466 | 65.1907 | 0.014357 | 0.35196 | 0.005053 | 24.5147 | 1.88 | 29.8936 | 56.2004 | 15.9007 | 20.4601 | 4.4942 | 56.2054 | 145.0036 | 107.9922 | 143.5179 | 96.9865
2012-10-31 04:57 | 25.1716 | 165.5873 | 128.5582 | 163.9965 | 117.5482 | 65.3843 | 0.014354 | 0.35204 | 0.005053 | 24.5258 | 1.9291 | 30.6735 | 59.1721 | 15.9005 | 20.4471 | 4.5076 | 59.1771 | 145.1402 | 108.1111 | 143.5494 | 97.1011
2012-10-31 04:57 | 25.1738 | 165.8035 | 128.6137 | 164.0765 | 117.6224 | 65.4207 | 0.014376 | 0.35202 | 0.005061 | 24.4863 | 1.9291 | 30.6735 | 59.1717 | 15.9005 | 20.4573 | 4.5101 | 59.1768 | 145.3462 | 108.1564 | 143.6192 | 97.1651
2012-10-31 04:57 | 25.1761 | 166.012 | 128.677 | 164.0904 | 117.7272 | 65.4456 | 0.014373 | 0.35202 | 0.00506 | 24.4914 | 1.929 | 30.6727 | 59.1687 | 15.9006 | 20.4556 | 4.5118 | 59.1738 | 145.5564 | 108.2214 | 143.6348 | 97.2716
2012-10-31 04:57 | 25.1678 | 166.2567 | 128.7526 | 164.1249 | 117.7834 | 65.4456 | 0.014386 | 0.35206 | 0.005065 | 24.4723 | 1.9291 | 30.6733 | 59.1709 | 15.9006 | 20.4794 | 4.5118 | 59.1759 | 145.7773 | 108.2732 | 143.6455 | 97.304
2012-10-31 04:57 | 25.1663 | 166.3525 | 128.8121 | 164.2167 | 117.8501 | 65.4779 | 0.014373 | 0.35214 | 0.005061 | 24.5005 | 1.9291 | 30.673 | 59.1704 | 15.9004 | 20.4819 | 4.514 | 59.1755 | 145.8706 | 108.3302 | 143.7348 | 97.3682
2012-10-31 04:57 | 25.1656 | 166.5426 | 128.9524 | 164.3016 | 117.9708 | 65.4976 | 0.01437 | 0.35212 | 0.00506 | 24.5035 | 1.9291 | 30.6737 | 59.1732 | 15.9004 | 20.4892 | 4.5154 | 59.1783 | 146.0534 | 108.4632 | 143.8124 | 97.4816
2012-10-31 04:57 | 25.1701 | 166.7417 | 129.0294 | 164.4033 | 118.0436 | 65.5068 | 0.014373 | 0.35209 | 0.005061 | 24.4964 | 1.9291 | 30.6732 | 59.1713 | 15.9003 | 20.4576 | 4.516 | 59.1764 | 146.2841 | 108.5718 | 143.9457 | 97.586
2012-10-31 04:57 | 25.1671 | 166.8516 | 129.1141 | 164.5247 | 118.1924 | 65.523 | 0.014363 | 0.3521 | 0.005057 | 24.5145 | 1.9291 | 30.6729 | 59.17 | 15.9004 | 20.4586 | 4.5172 | 59.1751 | 146.393 | 108.6555 | 144.0661 | 97.7338
2012-10-31 04:57 | 25.1619 | 167.01 | 129.2156 | 164.6401 | 118.2365 | 65.5467 | 0.014376 | 0.35216 | 0.005063 | 24.4964 | 1.9291 | 30.673 | 59.1708 | 15.9003 | 20.4494 | 4.5188 | 59.1758 | 146.5606 | 108.7662 | 144.1907 | 97.7871
2012-10-31 04:57 | 25.1619 | 167.1852 | 129.3109 | 164.7606 | 118.2934 | 65.5687 | 0.014386 | 0.35206 | 0.005065 | 24.4723 | 1.929 | 30.6724 | 59.1681 | 15.9003 | 20.4855 | 4.5203 | 59.1732 | 146.6997 | 108.8254 | 144.2751 | 97.8079
2012-10-31 04:57 | 25.1671 | 167.3072 | 129.442 | 164.8942 | 118.3973 | 65.5739 | 0.014382 | 0.35204 | 0.005063 | 24.4781 | 1.9291 | 30.673 | 59.1703 | 15.9004 | 20.4988 | 4.5207 | 59.1754 | 146.8084 | 108.9432 | 144.3954 | 97.8985
2012-10-31 04:57 | 25.1589 | 167.4626 | 129.5062 | 165.0688 | 118.5484 | 65.5929 | 0.014382 | 0.35203 | 0.005063 | 24.4771 | 1.9291 | 30.6725 | 59.1689 | 15.9003 | 20.4745 | 4.522 | 59.174 | 146.9881 | 109.0317 | 144.5943 | 98.0739
2012-10-31 04:57 | 25.1656 | 167.6523 | 129.6083 | 165.2 | 118.6652 | 65.6109 | 0.014382 | 0.35217 | 0.005065 | 24.4871 | 1.9291 | 30.6729 | 59.1704 | 15.9003 | 20.4531 | 4.5232 | 59.1755 | 147.1992 | 109.1552 | 144.7469 | 98.2121
2012-10-31 04:57 | 25.1596 | 167.8021 | 129.7243 | 165.3652 | 118.6592 | 65.6207 | 0.01437 | 0.35217 | 0.005061 | 24.5076 | 1.9291 | 30.6723 | 59.1685 | 15.9002 | 20.5154 | 4.5239 | 59.1735 | 147.2867 | 109.2089 | 144.8498 | 98.1438
2012-10-31 04:57 | 25.1656 | 167.9445 | 129.818 | 165.519 | 118.6576 | 65.623 | 0.014382 | 0.35213 | 0.005064 | 24.4841 | 1.929 | 30.6717 | 59.1662 | 15.9002 | 20.5093 | 4.524 | 59.1712 | 147.4352 | 109.3087 | 145.0097 | 98.1483
2012-10-31 04:57 | 25.1551 | 168.0508 | 129.941 | 165.6058 | 118.7685 | 65.645 | 0.014379 | 0.35212 | 0.005063 | 24.4882 | 1.929 | 30.6714 | 59.1645 | 15.9003 | 20.4787 | 4.5256 | 59.1696 | 147.5721 | 109.4623 | 145.1271 | 98.2898
2012-10-31 04:58 | 25.1656 | 168.2288 | 130.0393 | 165.8031 | 118.8473 | 65.6675 | 0.014382 | 0.35212 | 0.005064 | 24.4831 | 1.9289 | 30.671 | 59.1629 | 15.9004 | 20.4732 | 4.5271 | 59.1679 | 147.7556 | 109.5661 | 145.3299 | 98.3741
2012-10-31 04:58 | 25.1634 | 168.3669 | 130.0905 | 165.9371 | 118.94 | 65.6831 | 0.014373 | 0.3521 | 0.005061 | 24.4975 | 1.929 | 30.6712 | 59.1638 | 15.9003 | 20.479 | 4.5282 | 59.1688 | 147.8879 | 109.6115 | 145.4581 | 98.461
2012-10-31 04:58 | 25.1701 | 168.4905 | 130.2116 | 166.1033 | 119.0302 | 65.6947 | 0.014376 | 0.35214 | 0.005062 | 24.4953 | 1.9289 | 30.6706 | 59.1621 | 15.9002 | 20.4937 | 4.529 | 59.1672 | 147.9968 | 109.7179 | 145.6096 | 98.5365
2012-10-31 04:58 | 25.1663 | 168.6231 | 130.2727 | 166.2474 | 119.144 | 65.701 | 0.014376 | 0.35216 | 0.005063 | 24.4964 | 1.9289 | 30.6709 | 59.1624 | 15.9004 | 20.51 | 4.5294 | 59.1675 | 148.1131 | 109.7627 | 145.7374 | 98.634
2012-10-31 04:58 | 25.1663 | 168.7439 | 130.4062 | 166.3837 | 119.2161 | 65.7131 | 0.014386 | 0.35226 | 0.005068 | 24.4864 | 1.929 | 30.6711 | 59.1636 | 15.9003 | 20.4779 | 4.5303 | 59.1686 | 148.266 | 109.9283 | 145.9058 | 98.7382
2012-10-31 04:58 | 25.1761 | 168.8784 | 130.4885 | 166.5141 | 119.2449 | 65.7386 | 0.014382 | 0.35214 | 0.005065 | 24.4851 | 1.929 | 30.6708 | 59.1625 | 15.9002 | 20.4997 | 4.532 | 59.1675 | 148.3787 | 109.9888 | 146.0144 | 98.7452
2012-10-31 04:58 | 25.1701 | 168.9815 | 130.5626 | 166.6366 | 119.3718 | 65.7386 | 0.014376 | 0.35219 | 0.005063 | 24.4983 | 1.9289 | 30.6706 | 59.1614 | 15.9003 | 20.4777 | 4.532 | 59.1665 | 148.5038 | 110.0849 | 146.1589 | 98.8941
2012-10-31 04:58 | 25.1656 | 169.1602 | 130.623 | 166.7956 | 119.4622 | 65.7536 | 0.014382 | 0.35223 | 0.005066 | 24.4912 | 1.9289 | 30.6704 | 59.1604 | 15.9004 | 20.5013 | 4.5331 | 59.1655 | 148.6589 | 110.1217 | 146.2943 | 98.9609
2012-10-31 04:58 | 25.1663 | 169.2349 | 130.7687 | 166.9637 | 119.6299 | 65.764 | 0.014382 | 0.35219 | 0.005065 | 24.4881 | 1.929 | 30.671 | 59.163 | 15.9003 | 20.4819 | 4.5338 | 59.1681 | 148.753 | 110.2868 | 146.4818 | 99.148
2012-10-31 04:58 | 25.1701 | 169.3947 | 130.8755 | 167.0999 | 119.7286 | 65.7738 | 0.014376 | 0.35222 | 0.005063 | 24.5003 | 1.929 | 30.6713 | 59.1648 | 15.9001 | 20.4616 | 4.5344 | 59.1699 | 148.9331 | 110.4139 | 146.6383 | 99.267
2012-10-31 04:58 | 25.1738 | 169.5348 | 130.9822 | 167.2983 | 119.7627 | 65.8004 | 0.014389 | 0.35228 | 0.005069 | 24.4822 | 1.929 | 30.6709 | 59.1634 | 15.9002 | 20.4854 | 4.5363 | 59.1684 | 149.0494 | 110.4968 | 146.8129 | 99.2773
2012-10-31 04:58 | 25.1731 | 169.6627 | 131.0502 | 167.3989 | 119.7809 | 65.8114 | 0.014376 | 0.35214 | 0.005062 | 24.4953 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1577 | 15.9001 | 20.5008 | 4.537 | 59.1627 | 149.1619 | 110.5494 | 146.8981 | 99.2801
2012-10-31 04:58 | 25.1768 | 169.7795 | 131.1303 | 167.5194 | 119.9023 | 65.8305 | 0.01437 | 0.35219 | 0.005061 | 24.5086 | 1.9289 | 30.6695 | 59.1576 | 15.9002 | 20.4683 | 4.5384 | 59.1627 | 149.3112 | 110.662 | 147.0511 | 99.434
2012-10-31 04:58 | 25.1768 | 169.9823 | 131.2295 | 167.683 | 120.0086 | 65.8357 | 0.014376 | 0.35223 | 0.005064 | 24.5014 | 1.9288 | 30.6677 | 59.1507 | 15.9002 | 20.4884 | 4.5387 | 59.1558 | 149.4939 | 110.7411 | 147.1946 | 99.5202
2012-10-31 04:58 | 25.1761 | 170.0946 | 131.3357 | 167.8264 | 120.0459 | 65.8403 | 0.014376 | 0.35225 | 0.005064 | 24.5024 | 1.9288 | 30.6677 | 59.1509 | 15.9001 | 20.4676 | 4.539 | 59.1559 | 149.627 | 110.8681 | 147.3588 | 99.5783
2012-10-31 04:58 | 25.1761 | 170.1726 | 131.4196 | 167.9939 | 120.1522 | 65.8594 | 0.014379 | 0.35223 | 0.005065 | 24.4963 | 1.9288 | 30.6681 | 59.1525 | 15.9001 | 20.4917 | 4.5403 | 59.1576 | 149.6809 | 110.9279 | 147.5022 | 99.6605
2012-10-31 04:58 | 25.1753 | 170.3083 | 131.5181 | 168.1139 | 120.2159 | 65.8779 | 0.014373 | 0.35226 | 0.005063 | 24.5085 | 1.9288 | 30.6681 | 59.153 | 15.9 | 20.511 | 4.5416 | 59.158 | 149.7973 | 111.0071 | 147.6029 | 99.7049
2012-10-31 04:58 | 25.1738 | 170.4082 | 131.6082 | 168.2409 | 120.298 | 65.8825 | 0.014373 | 0.35226 | 0.005063 | 24.5085 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1578 | 15.9001 | 20.4854 | 4.5419 | 59.1629 | 149.9228 | 111.1228 | 147.7555 | 99.8126
2012-10-31 04:58 | 25.1731 | 170.5674 | 131.703 | 168.4 | 120.3656 | 65.9085 | 0.014367 | 0.35219 | 0.00506 | 24.5137 | 1.9289 | 30.6695 | 59.1585 | 15.8999 | 20.5409 | 4.5437 | 59.1635 | 150.0265 | 111.1621 | 147.8591 | 99.8247
2012-10-31 04:58 | 25.1746 | 170.6586 | 131.7846 | 168.5184 | 120.4735 | 65.9085 | 0.014363 | 0.35228 | 0.00506 | 24.5266 | 1.9289 | 30.669 | 59.1564 | 15.9 | 20.4902 | 4.5437 | 59.1615 | 150.1684 | 111.2944 | 148.0282 | 99.9833
2012-10-31 04:58 | 25.1761 | 170.7849 | 131.8358 | 168.6913 | 120.4788 | 65.9206 | 0.01437 | 0.35223 | 0.005062 | 24.5116 | 1.9288 | 30.6684 | 59.1547 | 15.8999 | 20.4837 | 4.5446 | 59.1597 | 150.3012 | 111.3521 | 148.2076 | 99.9951
2012-10-31 04:58 | 25.1693 | 170.9264 | 131.9512 | 168.7625 | 120.5403 | 65.927 | 0.014373 | 0.35228 | 0.005063 | 24.5095 | 1.9289 | 30.6688 | 59.1557 | 15.9 | 20.4889 | 4.545 | 59.1608 | 150.4375 | 111.4623 | 148.2736 | 100.0514
2012-10-31 04:58 | 25.1746 | 171.0487 | 132.0175 | 168.9236 | 120.5988 | 65.9356 | 0.014379 | 0.35225 | 0.005065 | 24.4973 | 1.9289 | 30.669 | 59.1574 | 15.8998 | 20.5023 | 4.5456 | 59.1625 | 150.5464 | 111.5152 | 148.4213 | 100.0965
2012-10-31 04:59 | 25.1783 | 171.1265 | 132.1205 | 169.0365 | 120.6253 | 65.9634 | 0.014376 | 0.35226 | 0.005064 | 24.5034 | 1.929 | 30.6702 | 59.1614 | 15.8999 | 20.5019 | 4.5475 | 59.1665 | 150.6246 | 111.6186 | 148.5346 | 100.1234
2012-10-31 04:59 | 25.1821 | 171.2708 | 132.1587 | 169.1689 | 120.7468 | 65.9703 | 0.01437 | 0.35225 | 0.005062 | 24.5126 | 1.9289 | 30.6697 | 59.1599 | 15.8998 | 20.4736 | 4.548 | 59.1649 | 150.7972 | 111.6851 | 148.6953 | 100.2732
2012-10-31 04:59 | 25.1828 | 171.3885 | 132.2472 | 169.2709 | 120.8158 | 65.9813 | 0.014367 | 0.35217 | 0.00506 | 24.5127 | 1.9289 | 30.6685 | 59.155 | 15.8998 | 20.5145 | 4.5488 | 59.1601 | 150.874 | 111.7327 | 148.7564 | 100.3013
2012-10-31 04:59 | 25.1813 | 171.4885 | 132.3297 | 169.4292 | 120.9055 | 65.9836 | 0.014373 | 0.35219 | 0.005062 | 24.5034 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1578 | 15.9 | 20.4849 | 4.5489 | 59.1628 | 151.0036 | 111.8448 | 148.9443 | 100.4206
2012-10-31 04:59 | 25.1821 | 171.6414 | 132.3955 | 169.5587 | 120.9443 | 66.0033 | 0.014367 | 0.35223 | 0.005061 | 24.5167 | 1.9289 | 30.6689 | 59.1567 | 15.8998 | 20.4455 | 4.5503 | 59.1618 | 151.1959 | 111.95 | 149.1132 | 100.4988
2012-10-31 04:59 | 25.1821 | 171.7273 | 132.4833 | 169.6951 | 121.043 | 66.0108 | 0.014373 | 0.35229 | 0.005063 | 24.5105 | 1.9289 | 30.6686 | 59.1553 | 15.8999 | 20.4214 | 4.5508 | 59.1604 | 151.3059 | 112.0619 | 149.2737 | 100.6216
2012-10-31 04:59 | 25.188 | 171.8541 | 132.5885 | 169.779 | 121.1705 | 66.0275 | 0.01437 | 0.35233 | 0.005063 | 24.5187 | 1.9289 | 30.6688 | 59.1564 | 15.8998 | 20.4675 | 4.5519 | 59.1614 | 151.3866 | 112.121 | 149.3115 | 100.703
2012-10-31 04:59 | 25.1836 | 171.9902 | 132.672 | 169.9228 | 121.1965 | 66.0264 | 0.014376 | 0.3523 | 0.005065 | 24.5064 | 1.9288 | 30.6681 | 59.1535 | 15.8999 | 20.439 | 4.5519 | 59.1586 | 151.5512 | 112.233 | 149.4838 | 100.7575
2012-10-31 04:59 | 25.1813 | 172.0816 | 132.7384 | 170.0258 | 121.2245 | 66.0339 | 0.014373 | 0.35225 | 0.005063 | 24.5075 | 1.9289 | 30.6687 | 59.1556 | 15.8999 | 20.4046 | 4.5524 | 59.1607 | 151.677 | 112.3338 | 149.6212 | 100.8199
2012-10-31 04:59 | 25.1723 | 172.1624 | 132.7829 | 170.1376 | 121.2004 | 66.0616 | 0.014379 | 0.35233 | 0.005066 | 24.5033 | 1.9288 | 30.6682 | 59.1537 | 15.8999 | 20.4317 | 4.5543 | 59.1587 | 151.7307 | 112.3512 | 149.7059 | 100.7687
2012-10-31 04:59 | 25.1723 | 172.26 | 132.8593 | 170.3014 | 121.4131 | 66.0686 | 0.014386 | 0.35236 | 0.005069 | 24.4934 | 1.9289 | 30.6686 | 59.156 | 15.8997 | 20.4116 | 4.5548 | 59.1611 | 151.8484 | 112.4477 | 149.8898 | 101.0015
2012-10-31 04:59 | 25.1828 | 172.3641 | 132.9271 | 170.3548 | 121.4464 | 66.0842 | 0.014376 | 0.35236 | 0.005066 | 24.5104 | 1.9289 | 30.6685 | 59.1553 | 15.8998 | 20.4221 | 4.5558 | 59.1604 | 151.942 | 112.505 | 149.9327 | 101.0243
2012-10-31 04:59 | 25.1851 | 172.4952 | 132.9982 | 170.4624 | 121.4449 | 66.0888 | 0.014379 | 0.35233 | 0.005066 | 24.5033 | 1.9289 | 30.6686 | 59.1556 | 15.8998 | 20.4485 | 4.5562 | 59.1606 | 152.0467 | 112.5497 | 150.0139 | 100.9964
2012-10-31 04:59 | 25.1776 | 172.5853 | 133.0977 | 170.6031 | 121.3766 | 66.0975 | 0.014373 | 0.35238 | 0.005065 | 24.5165 | 1.9288 | 30.6677 | 59.1521 | 15.8999 | 20.4611 | 4.5568 | 59.1571 | 152.1242 | 112.6366 | 150.142 | 100.9155
2012-10-31 04:59 | 25.1761 | 172.6814 | 133.1382 | 170.6601 | 121.4967 | 66.1142 | 0.014376 | 0.35235 | 0.005065 | 24.5094 | 1.9288 | 30.6676 | 59.1521 | 15.8997 | 20.4676 | 4.5579 | 59.1572 | 152.2138 | 112.6706 | 150.1925 | 101.0291
2012-10-31 04:59 | 25.1738 | 172.7455 | 133.155 | 170.7631 | 121.6235 | 66.1217 | 0.014379 | 0.35233 | 0.005066 | 24.5033 | 1.9288 | 30.6682 | 59.1543 | 15.8998 | 20.4733 | 4.5584 | 59.1594 | 152.2722 | 112.6817 | 150.2898 | 101.1502
2012-10-31 04:59 | 25.1761 | 172.8844 | 133.2643 | 170.9059 | 121.7132 | 66.135 | 0.014373 | 0.35226 | 0.005063 | 24.5085 | 1.9288 | 30.6674 | 59.1513 | 15.8997 | 20.4596 | 4.5593 | 59.1564 | 152.4248 | 112.8047 | 150.4463 | 101.2536
2012-10-31 04:59 | 25.1693 | 172.9323 | 133.3186 | 171.0239 | 121.9268 | 66.1391 | 0.014392 | 0.3523 | 0.00507 | 24.4792 | 1.9288 | 30.6676 | 59.1519 | 15.8998 | 20.4568 | 4.5596 | 59.1569 | 152.4755 | 112.8618 | 150.5671 | 101.47
2012-10-31 04:59 | 25.1723 | 173.0524 | 133.4057 | 171.0932 | 121.9564 | 66.1483 | 0.014389 | 0.35232 | 0.00507 | 24.4853 | 1.9288 | 30.6672 | 59.1509 | 15.8997 | 20.4678 | 4.5603 | 59.156 | 152.5846 | 112.9379 | 150.6254 | 101.4886
2012-10-31 04:59 | 25.1686 | 173.1464 | 133.4708 | 171.1987 | 121.9451 | 66.1576 | 0.01437 | 0.35235 | 0.005063 | 24.5196 | 1.9288 | 30.668 | 59.1535 | 15.8997 | 20.4802 | 4.5609 | 59.1586 | 152.6662 | 112.9906 | 150.7185 | 101.4649
2012-10-31 04:59 | 25.1738 | 173.1945 | 133.5333 | 171.3015 | 122.0567 | 66.1651 | 0.014386 | 0.35232 | 0.005068 | 24.4904 | 1.9288 | 30.6674 | 59.1508 | 15.8998 | 20.4533 | 4.5614 | 59.1559 | 152.7412 | 113.08 | 150.8482 | 101.6034
2012-10-31 04:59 | 25.1716 | 173.2938 | 133.6266 | 171.3461 | 122.1115 | 66.1709 | 0.014376 | 0.35232 | 0.005065 | 24.5074 | 1.9288 | 30.6673 | 59.1507 | 15.8998 | 20.439 | 4.5618 | 59.1558 | 152.8548 | 113.1876 | 150.9071 | 101.6725
2012-10-31 04:59 | 25.1716 | 173.3876 | 133.6572 | 171.4397 | 122.0241 | 66.1824 | 0.014376 | 0.35236 | 0.005066 | 24.5104 | 1.9287 | 30.6666 | 59.1479 | 15.8998 | 20.4591 | 4.5626 | 59.153 | 152.9285 | 113.1981 | 150.9806 | 101.565
2012-10-31 04:59 | 25.1723 | 173.4585 | 133.7191 | 171.577 | 122.1236 | 66.1975 | 0.014389 | 0.35226 | 0.005069 | 24.4813 | 1.9287 | 30.6661 | 59.1455 | 15.8999 | 20.4277 | 4.5637 | 59.1506 | 153.0308 | 113.2914 | 151.1493 | 101.6959
2012-10-31 04:59 | 25.1693 | 173.5922 | 133.7619 | 171.6481 | 122.1396 | 66.2038 | 0.014376 | 0.35235 | 0.005065 | 24.5094 | 1.9287 | 30.6666 | 59.1479 | 15.8998 | 20.4488 | 4.5641 | 59.1529 | 153.1434 | 113.3131 | 151.1993 | 101.6908
2012-10-31 05:00 | 25.1806 | 173.6816 | 133.8573 | 171.7726 | 122.2725 | 66.2194 | 0.014379 | 0.35235 | 0.005066 | 24.5043 | 1.9287 | 30.6666 | 59.1478 | 15.8999 | 20.4561 | 4.5652 | 59.1528 | 153.2255 | 113.4012 | 151.3165 | 101.8164
2012-10-31 05:00 | 25.1836 | 173.7745 | 133.9444 | 171.838 | 122.2679 | 66.2252 | 0.014373 | 0.35238 | 0.005065 | 24.5165 | 1.9288 | 30.6674 | 59.1516 | 15.8996 | 20.439 | 4.5656 | 59.1567 | 153.3355 | 113.5054 | 151.399 | 101.8289
2012-10-31 05:00 | 25.1723 | 173.8882 | 133.9522 | 171.9633 | 122.3402 | 66.2292 | 0.014386 | 0.35241 | 0.00507 | 24.4964 | 1.9288 | 30.6674 | 59.1513 | 15.8998 | 20.4036 | 4.5658 | 59.1563 | 153.4846 | 113.5486 | 151.5597 | 101.9366
2012-10-31 05:00 | 25.1821 | 173.898 | 134.0079 | 172.0317 | 122.426 | 66.2373 | 0.01437 | 0.35238 | 0.005064 | 24.5216 | 1.9288 | 30.6673 | 59.1508 | 15.8998 | 20.4295 | 4.5664 | 59.1559 | 153.4685 | 113.5784 | 151.6022 | 101.9965
2012-10-31 05:00 | 25.1813 | 173.9948 | 134.0568 | 172.0894 | 122.4442 | 66.2454 | 0.014376 | 0.35238 | 0.005066 | 24.5114 | 1.9288 | 30.6676 | 59.1515 | 15.8998 | 20.4005 | 4.567 | 59.1566 | 153.5943 | 113.6563 | 151.6889 | 102.0437
2012-10-31 05:00 | 25.1746 | 174.0819 | 134.1418 | 172.1764 | 122.5439 | 66.2581 | 0.014382 | 0.35239 | 0.005068 | 24.5022 | 1.9287 | 30.6667 | 59.1485 | 15.8998 | 20.426 | 4.5678 | 59.1535 | 153.6559 | 113.7158 | 151.7504 | 102.1179
2012-10-31 05:00 | 25.1865 | 174.1914 | 134.2264 | 172.3054 | 122.6394 | 66.2743 | 0.01437 | 0.35239 | 0.005064 | 24.5227 | 1.9287 | 30.6664 | 59.1469 | 15.8999 | 20.4178 | 4.569 | 59.152 | 153.7736 | 113.8086 | 151.8876 | 102.2216
2012-10-31 05:00 | 25.1873 | 174.2938 | 134.3304 | 172.3569 | 122.7543 | 66.2934 | 0.014357 | 0.35242 | 0.00506 | 24.5469 | 1.9287 | 30.6664 | 59.1475 | 15.8997 | 20.4587 | 4.5703 | 59.1525 | 153.8351 | 113.8717 | 151.8982 | 102.2956
2012-10-31 05:00 | 25.1791 | 174.3129 | 134.3413 | 172.4463 | 122.7575 | 66.2899 | 0.014392 | 0.35243 | 0.005072 | 24.4882 | 1.9288 | 30.6666 | 59.1483 | 15.8997 | 20.4024 | 4.57 | 59.1534 | 153.9105 | 113.9389 | 152.0439 | 102.3551
2012-10-31 05:00 | 25.1836 | 174.3838 | 134.4223 | 172.5679 | 122.7848 | 66.2934 | 0.014379 | 0.35239 | 0.005067 | 24.5073 | 1.9288 | 30.6667 | 59.1485 | 15.8998 | 20.4109 | 4.5703 | 59.1535 | 153.9729 | 114.0114 | 152.157 | 102.3739
2012-10-31 05:00 | 25.1783 | 174.4606 | 134.4284 | 172.6056 | 122.8099 | 66.3003 | 0.014379 | 0.35241 | 0.005067 | 24.5083 | 1.9288 | 30.6669 | 59.1497 | 15.8997 | 20.3855 | 4.5707 | 59.1547 | 154.0751 | 114.0429 | 152.2201 | 102.4244
2012-10-31 05:00 | 25.1843 | 174.6072 | 134.5721 | 172.7248 | 122.8805 | 66.3148 | 0.014389 | 0.35236 | 0.00507 | 24.4883 | 1.9288 | 30.6666 | 59.1483 | 15.8997 | 20.3674 | 4.5717 | 59.1534 | 154.2398 | 114.2047 | 152.3574 | 102.5131
2012-10-31 05:00 | 25.1768 | 174.6505 | 134.599 | 172.7719 | 122.835 | 66.3148 | 0.014376 | 0.35238 | 0.005066 | 24.5114 | 1.9287 | 30.6664 | 59.1473 | 15.8998 | 20.392 | 4.5717 | 59.1524 | 154.2585 | 114.207 | 152.3799 | 102.443
2012-10-31 05:00 | 25.188 | 174.7164 | 134.6446 | 172.869 | 122.9184 | 66.3327 | 0.014389 | 0.35241 | 0.005071 | 24.4913 | 1.9287 | 30.6662 | 59.1461 | 15.8998 | 20.4233 | 4.573 | 59.1512 | 154.2931 | 114.2213 | 152.4457 | 102.4951
2012-10-31 05:00 | 25.1813 | 174.7918 | 134.6685 | 172.956 | 122.9459 | 66.3304 | 0.014379 | 0.35243 | 0.005068 | 24.5103 | 1.9287 | 30.6666 | 59.1478 | 15.8998 | 20.4126 | 4.5728 | 59.1529 | 154.3792 | 114.2559 | 152.5434 | 102.5333
2012-10-31 05:00 | 25.1798 | 174.8997 | 134.6938 | 173.0131 | 122.8494 | 66.3541 | 0.014379 | 0.35232 | 0.005066 | 24.5023 | 1.9287 | 30.6656 | 59.1439 | 15.8998 | 20.383 | 4.5745 | 59.149 | 154.5167 | 114.3108 | 152.6301 | 102.4664
2012-10-31 05:00 | 25.1813 | 174.9598 | 134.7947 | 173.1161 | 123.0562 | 66.3494 | 0.014379 | 0.35236 | 0.005067 | 24.5053 | 1.9287 | 30.6659 | 59.1458 | 15.8997 | 20.4527 | 4.5741 | 59.1509 | 154.5071 | 114.342 | 152.6634 | 102.6035
2012-10-31 05:00 | 25.1776 | 175.0538 | 134.8216 | 173.2178 | 123.1779 | 66.3552 | 0.014373 | 0.35243 | 0.005066 | 24.5206 | 1.9287 | 30.6663 | 59.1467 | 15.8998 | 20.4009 | 4.5745 | 59.1518 | 154.6529 | 114.4207 | 152.8169 | 102.777
2012-10-31 05:00 | 25.191 | 175.1493 | 134.9115 | 173.3132 | 123.2293 | 66.3442 | 0.014392 | 0.35248 | 0.005073 | 24.4912 | 1.9287 | 30.6662 | 59.1468 | 15.8997 | 20.4263 | 4.5738 | 59.1519 | 154.723 | 114.4852 | 152.8869 | 102.803
2012-10-31 05:00 | 25.1843 | 175.2051 | 134.9507 | 173.3729 | 123.215 | 66.3772 | 0.014389 | 0.35241 | 0.005071 | 24.4913 | 1.9287 | 30.6661 | 59.1456 | 15.8999 | 20.4276 | 4.576 | 59.1507 | 154.7775 | 114.5231 | 152.9453 | 102.7874
2012-10-31 05:00 | 25.194 | 175.3086 | 135.0522 | 173.4724 | 123.1829 | 66.3911 | 0.014379 | 0.35238 | 0.005067 | 24.5063 | 1.9287 | 30.6661 | 59.146 | 15.8998 | 20.4293 | 4.577 | 59.151 | 154.8793 | 114.6229 | 153.0431 | 102.7536
2012-10-31 05:00 | 25.1903 | 175.3674 | 135.0982 | 173.5 | 123.1982 | 66.387 | 0.014379 | 0.35239 | 0.005067 | 24.5073 | 1.9287 | 30.6662 | 59.1462 | 15.8999 | 20.4296 | 4.5767 | 59.1512 | 154.9378 | 114.6686 | 153.0704 | 102.7686
2012-10-31 05:00 | 25.1888 | 175.4519 | 135.1388 | 173.5805 | 123.2005 | 66.3922 | 0.014382 | 0.35242 | 0.005069 | 24.5042 | 1.9287 | 30.6666 | 59.1477 | 15.8998 | 20.4803 | 4.5771 | 59.1528 | 154.9716 | 114.6585 | 153.1002 | 102.7202
2012-10-31 05:00 | 25.188 | 175.4746 | 135.1877 | 173.6578 | 123.3936 | 66.4015 | 0.014373 | 0.35246 | 0.005066 | 24.5226 | 1.9287 | 30.6662 | 59.1464 | 15.8998 | 20.4554 | 4.5777 | 59.1514 | 155.0192 | 114.7323 | 153.2024 | 102.9382
2012-10-31 05:01 | 25.1851 | 175.5811 | 135.2077 | 173.7721 | 123.4668 | 66.4205 | 0.014389 | 0.35245 | 0.005071 | 24.4943 | 1.9287 | 30.6664 | 59.1472 | 15.8998 | 20.4284 | 4.579 | 59.1523 | 155.1527 | 114.7793 | 153.3437 | 103.0384
2012-10-31 05:01 | 25.1858 | 175.6404 | 135.2505 | 173.7923 | 123.4865 | 66.4211 | 0.014389 | 0.35241 | 0.005071 | 24.4913 | 1.9287 | 30.6661 | 59.146 | 15.8998 | 20.4492 | 4.5791 | 59.1511 | 155.1912 | 114.8013 | 153.3431 | 103.0373
2012-10-31 05:01 | 25.1783 | 175.672 | 135.3195 | 173.8863 | 123.6083 | 66.4269 | 0.014376 | 0.35245 | 0.005067 | 24.5165 | 1.9287 | 30.6662 | 59.1466 | 15.8997 | 20.4176 | 4.5795 | 59.1517 | 155.2544 | 114.9019 | 153.4687 | 103.1907
2012-10-31 05:01 | 25.1813 | 175.7415 | 135.4143 | 173.9909 | 123.6379 | 66.4361 | 0.014386 | 0.35243 | 0.00507 | 24.4984 | 1.9287 | 30.6655 | 59.1434 | 15.8999 | 20.4327 | 4.5801 | 59.1484 | 155.3088 | 114.9816 | 153.5582 | 103.2052
2012-10-31 05:01 | 25.1761 | 175.8027 | 135.4856 | 174.0443 | 123.6859 | 66.4425 | 0.014382 | 0.35245 | 0.005069 | 24.5063 | 1.9286 | 30.6649 | 59.1413 | 15.8998 | 20.4435 | 4.5805 | 59.1464 | 155.3592 | 115.0421 | 153.6008 | 103.2424
2012-10-31 05:01 | 25.1888 | 175.9132 | 135.5251 | 174.0922 | 123.7747 | 66.4425 | 0.014392 | 0.35239 | 0.005072 | 24.4852 | 1.9286 | 30.6643 | 59.1386 | 15.8999 | 20.4362 | 4.5805 | 59.1437 | 155.477 | 115.0889 | 153.656 | 103.3385
2012-10-31 05:01 | 25.1813 | 175.9721 | 135.575 | 174.155 | 123.7862 | 66.4633 | 0.014386 | 0.35245 | 0.00507 | 24.4994 | 1.9286 | 30.6641 | 59.1386 | 15.8997 | 20.5009 | 4.582 | 59.1437 | 155.4712 | 115.0741 | 153.6541 | 103.2853
2012-10-31 05:01 | 25.1873 | 176.0602 | 135.6193 | 174.2625 | 123.7389 | 66.465 | 0.01437 | 0.35248 | 0.005065 | 24.5287 | 1.9286 | 30.6649 | 59.1415 | 15.8998 | 20.4266 | 4.5821 | 59.1465 | 155.6336 | 115.1927 | 153.8359 | 103.3123
2012-10-31 05:01 | 25.1843 | 176.1393 | 135.6469 | 174.3455 | 123.7702 | 66.4668 | 0.014379 | 0.35241 | 0.005067 | 24.5083 | 1.9286 | 30.6645 | 59.14 | 15.8998 | 20.4798 | 4.5822 | 59.1451 | 155.6595 | 115.1671 | 153.8657 | 103.2904
2012-10-31 05:01 | 25.1843 | 176.1315 | 135.7158 | 174.3533 | 123.7549 | 66.4754 | 0.014386 | 0.35246 | 0.005071 | 24.5004 | 1.9286 | 30.6645 | 59.1397 | 15.8998 | 20.4357 | 4.5828 | 59.1447 | 155.6958 | 115.2801 | 153.9176 | 103.3192
2012-10-31 05:01 | 25.1903 | 176.29 | 135.7638 | 174.4609 | 123.837 | 66.4754 | 0.014376 | 0.35252 | 0.005068 | 24.5215 | 1.9286 | 30.6648 | 59.1408 | 15.8998 | 20.4939 | 4.5828 | 59.1459 | 155.7961 | 115.2699 | 153.967 | 103.3431
2012-10-31 05:01 | 25.1955 | 176.2991 | 135.7652 | 174.509 | 123.9563 | 66.4864 | 0.014382 | 0.35241 | 0.005068 | 24.5032 | 1.9287 | 30.665 | 59.1424 | 15.8996 | 20.491 | 4.5836 | 59.1475 | 155.8081 | 115.2742 | 154.018 | 103.4653
2012-10-31 05:01 | 25.1933 | 176.3125 | 135.8357 | 174.5967 | 123.9237 | 66.5038 | 0.014395 | 0.35243 | 0.005073 | 24.4831 | 1.9286 | 30.6648 | 59.1412 | 15.8997 | 20.4688 | 4.5848 | 59.1462 | 155.8437 | 115.3669 | 154.1279 | 103.4549
2012-10-31 05:01 | 25.1993 | 176.4163 | 135.8455 | 174.6183 | 123.9791 | 66.5003 | 0.014382 | 0.35242 | 0.005069 | 24.5042 | 1.9286 | 30.6645 | 59.1407 | 15.8996 | 20.4346 | 4.5845 | 59.1457 | 155.9817 | 115.4109 | 154.1837 | 103.5445
2012-10-31 05:01 | 25.1978 | 176.4891 | 135.8823 | 174.6911 | 123.9244 | 66.5101 | 0.014376 | 0.35249 | 0.005067 | 24.5195 | 1.9287 | 30.665 | 59.1425 | 15.8996 | 20.4251 | 4.5852 | 59.1475 | 156.064 | 115.4572 | 154.266 | 103.4993
2012-10-31 05:01 | 25.2 | 176.5421 | 135.9266 | 174.7753 | 123.9532 | 66.5176 | 0.01437 | 0.35249 | 0.005065 | 24.5297 | 1.9286 | 30.6644 | 59.14 | 15.8997 | 20.4835 | 4.5857 | 59.1451 | 156.0586 | 115.4431 | 154.2918 | 103.4697
2012-10-31 05:01 | 25.1993 | 176.5766 | 135.9527 | 174.8489 | 124.1465 | 66.5234 | 0.01437 | 0.35245 | 0.005065 | 24.5267 | 1.9287 | 30.6653 | 59.1429 | 15.8998 | 20.4226 | 4.5861 | 59.148 | 156.154 | 115.5301 | 154.4263 | 103.7239
2012-10-31 05:01 | 25.2008 | 176.6837 | 135.9963 | 174.8973 | 124.1708 | 66.5483 | 0.014379 | 0.35249 | 0.005068 | 24.5144 | 1.9286 | 30.6637 | 59.137 | 15.8998 | 20.4241 | 4.5878 | 59.1421 | 156.2596 | 115.5722 | 154.4732 | 103.7467
2012-10-31 05:01 | 25.2 | 176.6868 | 136.1026 | 174.9238 | 124.2917 | 66.5309 | 0.01437 | 0.35238 | 0.005064 | 24.5216 | 1.9285 | 30.6635 | 59.136 | 15.8998 | 20.4112 | 4.5866 | 59.1411 | 156.2756 | 115.6914 | 154.5126 | 103.8805
2012-10-31 05:01 | 25.2053 | 176.8094 | 136.15 | 174.9799 | 124.3731 | 66.5465 | 0.014382 | 0.35251 | 0.00507 | 24.5102 | 1.9286 | 30.6635 | 59.1362 | 15.8998 | 20.4045 | 4.5877 | 59.1413 | 156.4049 | 115.7455 | 154.5754 | 103.9686
2012-10-31 05:01 | 25.2045 | 176.8321 | 136.1875 | 175.0534 | 124.3913 | 66.5546 | 0.014398 | 0.35249 | 0.005075 | 24.482 | 1.9285 | 30.663 | 59.1343 | 15.8998 | 20.4237 | 4.5883 | 59.1394 | 156.4084 | 115.7638 | 154.6297 | 103.9676
2012-10-31 05:01 | 25.2097 | 176.9233 | 136.2463 | 175.1367 | 124.4269 | 66.5465 | 0.014392 | 0.35251 | 0.005073 | 24.4932 | 1.9285 | 30.6628 | 59.1332 | 15.8998 | 20.3968 | 4.5877 | 59.1383 | 156.5265 | 115.8495 | 154.7399 | 104.0301
2012-10-31 05:01 | 25.2097 | 176.9819 | 136.2999 | 175.1953 | 124.4802 | 66.5569 | 0.014376 | 0.35249 | 0.005067 | 24.5195 | 1.9285 | 30.6633 | 59.1353 | 15.8997 | 20.3968 | 4.5884 | 59.1404 | 156.5851 | 115.9031 | 154.7985 | 104.0834
2012-10-31 05:01 | 25.215 | 177.0264 | 136.3779 | 175.2827 | 124.5958 | 66.5679 | 0.014373 | 0.35251 | 0.005067 | 24.5256 | 1.9286 | 30.6639 | 59.1381 | 15.8997 | 20.4383 | 4.5892 | 59.1431 | 156.5881 | 115.9396 | 154.8444 | 104.1575
2012-10-31 05:01 | 25.2172 | 177.1224 | 136.4145 | 175.3474 | 124.6627 | 66.5743 | 0.014389 | 0.35249 | 0.005072 | 24.4973 | 1.9279 | 30.6523 | 59.0934 | 15.8996 | 20.4525 | 4.5896 | 59.0985 | 156.6699 | 115.962 | 154.8949 | 104.2102
2012-10-31 05:02 | 25.2135 | 177.1617 | 136.4529 | 175.3985 | 124.7465 | 66.5702 | 0.014367 | 0.35256 | 0.005065 | 24.5398 | 1.9221 | 30.5615 | 58.7433 | 15.8998 | 20.4849 | 4.5893 | 58.7483 | 156.6768 | 115.968 | 154.9136 | 104.2616
2012-10-31 05:02 | 25.2187 | 177.2061 | 136.5424 | 175.4388 | 124.744 | 66.5789 | 0.014392 | 0.35245 | 0.005072 | 24.4892 | 1.9215 | 30.5513 | 58.7048 | 15.8996 | 20.4741 | 4.5899 | 58.7098 | 156.732 | 116.0683 | 154.9647 | 104.2699
2012-10-31 05:02 | 25.221 | 177.224 | 136.6059 | 175.4919 | 124.8795 | 66.5893 | 0.014373 | 0.35235 | 0.005064 | 24.5145 | 1.9208 | 30.54 | 58.661 | 15.8997 | 20.4563 | 4.5907 | 58.666 | 156.7677 | 116.1496 | 155.0356 | 104.4232
2012-10-31 05:02 | 25.2202 | 177.2897 | 136.6128 | 175.5654 | 124.5972 | 66.5858 | 0.014367 | 0.35233 | 0.005062 | 24.5238 | 1.9206 | 30.5369 | 58.6486 | 15.8998 | 20.5037 | 4.5904 | 58.6536 | 156.786 | 116.1091 | 155.0617 | 104.0935
2012-10-31 05:02 | 25.2082 | 177.3325 | 136.662 | 175.5964 | 124.6575 | 66.5858 | 0.014373 | 0.35233 | 0.005064 | 24.5135 | 1.9207 | 30.5393 | 58.6579 | 15.8999 | 20.4957 | 4.5904 | 58.6629 | 156.8368 | 116.1663 | 155.1007 | 104.1618
2012-10-31 05:02 | 25.2112 | 177.4059 | 136.688 | 175.6854 | 124.8355 | 66.6008 | 0.014373 | 0.35233 | 0.005064 | 24.5135 | 1.9209 | 30.5423 | 58.6689 | 15.8999 | 20.5268 | 4.5915 | 58.674 | 156.8791 | 116.1612 | 155.1586 | 104.3087
2012-10-31 05:02 | 25.2112 | 177.4137 | 136.7684 | 175.6971 | 124.8431 | 66.5928 | 0.014363 | 0.35229 | 0.00506 | 24.5276 | 1.9211 | 30.5453 | 58.6802 | 15.9 | 20.4867 | 4.5909 | 58.6853 | 156.927 | 116.2817 | 155.2104 | 104.3564
2012-10-31 05:02 | 25.2105 | 177.499 | 136.7256 | 175.7707 | 124.2413 | 66.606 | 0.01437 | 0.3523 | 0.005063 | 24.5166 | 1.9214 | 30.5508 | 58.7015 | 15.8999 | 20.49 | 4.5918 | 58.7066 | 157.009 | 116.2356 | 155.2807 | 103.7513
2012-10-31 05:02 | 25.203 | 177.5698 | 136.741 | 175.8296 | 124.5838 | 66.6118 | 0.014354 | 0.35223 | 0.005056 | 24.5389 | 1.9249 | 30.6059 | 58.9133 | 15.9 | 20.4504 | 4.5922 | 58.9183 | 157.1194 | 116.2906 | 155.3792 | 104.1334
2012-10-31 05:02 | 25.2075 | 177.6408 | 136.757 | 175.9123 | 124.8051 | 66.6257 | 0.014357 | 0.35225 | 0.005057 | 24.5348 | 1.9278 | 30.6519 | 59.0902 | 15.9 | 20.4709 | 4.5932 | 59.0953 | 157.1699 | 116.2861 | 155.4414 | 104.3342
2012-10-31 05:02 | 25.203 | 177.6832 | 136.8406 | 175.9352 | 124.0969 | 66.6338 | 0.014373 | 0.35226 | 0.005063 | 24.5085 | 1.929 | 30.6716 | 59.1663 | 15.9001 | 20.4865 | 4.5937 | 59.1713 | 157.1967 | 116.3541 | 155.4487 | 103.6104
2012-10-31 05:02 | 25.1925 | 177.7392 | 136.7726 | 175.9755 | 124.2043 | 66.6494 | 0.01436 | 0.35228 | 0.005059 | 24.5317 | 1.9299 | 30.686 | 59.2217 | 15.9001 | 20.48 | 4.5948 | 59.2268 | 157.2592 | 116.2926 | 155.4955 | 103.7243
2012-10-31 05:02 | 25.1948 | 177.7963 | 136.7405 | 176.0912 | 124.6288 | 66.6436 | 0.014367 | 0.35233 | 0.005062 | 24.5238 | 1.9305 | 30.6958 | 59.2593 | 15.9001 | 20.4743 | 4.5944 | 59.2644 | 157.322 | 116.2662 | 155.6169 | 104.1545
2012-10-31 05:02 | 25.1821 | 177.8305 | 136.7814 | 176.1137 | 124.7341 | 66.6621 | 0.014363 | 0.35233 | 0.005061 | 24.5306 | 1.9309 | 30.7019 | 59.2833 | 15.9001 | 20.4897 | 4.5957 | 59.2884 | 157.3408 | 116.2917 | 155.624 | 104.2444
2012-10-31 05:02 | 25.1851 | 177.9235 | 136.7997 | 176.1675 | 124.5393 | 66.6592 | 0.014363 | 0.35233 | 0.005061 | 24.5306 | 1.9312 | 30.7067 | 59.3015 | 15.9001 | 20.4927 | 4.5955 | 59.3065 | 157.4308 | 116.307 | 155.6748 | 104.0466
2012-10-31 05:02 | 25.1701 | 177.9594 | 136.8 | 176.1994 | 124.6194 | 66.6766 | 0.014376 | 0.35233 | 0.005065 | 24.5084 | 1.9314 | 30.7097 | 59.3134 | 15.9001 | 20.5098 | 4.5967 | 59.3185 | 157.4496 | 116.2902 | 155.6896 | 104.1096
2012-10-31 05:02 | 25.1686 | 177.9618 | 136.8253 | 176.2644 | 124.7929 | 66.6794 | 0.014373 | 0.35235 | 0.005064 | 24.5145 | 1.9315 | 30.7109 | 59.3185 | 15.8999 | 20.4481 | 4.5969 | 59.3236 | 157.5137 | 116.3772 | 155.8163 | 104.3448
2012-10-31 05:02 | 25.1656 | 178.037 | 136.9219 | 176.3044 | 124.8165 | 66.6841 | 0.014367 | 0.35236 | 0.005062 | 24.5258 | 1.9316 | 30.713 | 59.3257 | 15.9001 | 20.4651 | 4.5972 | 59.3308 | 157.5719 | 116.4568 | 155.8393 | 104.3514
2012-10-31 05:02 | 25.1678 | 178.0862 | 136.9547 | 176.3379 | 125.0089 | 66.6881 | 0.014351 | 0.35239 | 0.005057 | 24.5552 | 1.9316 | 30.713 | 59.3257 | 15.9002 | 20.4754 | 4.5975 | 59.3308 | 157.6108 | 116.4793 | 155.8625 | 104.5335
2012-10-31 05:02 | 25.1604 | 178.1414 | 137.0086 | 176.3891 | 125.0624 | 66.6881 | 0.014379 | 0.35248 | 0.005068 | 24.5133 | 1.9317 | 30.7136 | 59.3283 | 15.9001 | 20.48 | 4.5975 | 59.3334 | 157.6614 | 116.5286 | 155.9091 | 104.5824
2012-10-31 05:02 | 25.1544 | 178.198 | 137.0562 | 176.4378 | 125.1249 | 66.6864 | 0.014373 | 0.35239 | 0.005065 | 24.5176 | 1.9317 | 30.7144 | 59.3316 | 15.9 | 20.462 | 4.5974 | 59.3367 | 157.736 | 116.5942 | 155.9758 | 104.6629
2012-10-31 05:02 | 25.1529 | 178.2434 | 137.1236 | 176.4598 | 125.1577 | 66.6939 | 0.014376 | 0.35251 | 0.005068 | 24.5205 | 1.9317 | 30.7146 | 59.3321 | 15.9001 | 20.5006 | 4.5979 | 59.3371 | 157.7428 | 116.623 | 155.9592 | 104.6571
2012-10-31 05:02 | 25.1574 | 178.3184 | 137.1549 | 176.5386 | 125.1279 | 66.7101 | 0.01437 | 0.35243 | 0.005064 | 24.5257 | 1.9318 | 30.7159 | 59.3378 | 15.8999 | 20.469 | 4.599 | 59.3428 | 157.8494 | 116.6859 | 156.0696 | 104.6589
2012-10-31 05:02 | 25.1424 | 178.3386 | 137.159 | 176.6018 | 125.1015 | 66.713 | 0.014373 | 0.35248 | 0.005066 | 24.5236 | 1.9318 | 30.7148 | 59.3334 | 15.9 | 20.446 | 4.5992 | 59.3385 | 157.8926 | 116.713 | 156.1558 | 104.6555
2012-10-31 05:02 | 25.1491 | 178.4118 | 137.2385 | 176.675 | 125.2566 | 66.7211 | 0.014373 | 0.35245 | 0.005066 | 24.5216 | 1.9318 | 30.7155 | 59.3354 | 15.9001 | 20.4246 | 4.5998 | 59.3405 | 157.9872 | 116.8139 | 156.2504 | 104.832
2012-10-31 05:02 | 25.1417 | 178.4162 | 137.2771 | 176.695 | 125.3786 | 66.7297 | 0.014357 | 0.35248 | 0.005061 | 24.5509 | 1.9317 | 30.7151 | 59.3336 | 15.9003 | 20.4332 | 4.6003 | 59.3386 | 157.983 | 116.8439 | 156.2618 | 104.9454
2012-10-31 05:02 | 25.1417 | 178.4553 | 137.3153 | 176.7184 | 125.3976 | 66.7274 | 0.014386 | 0.35246 | 0.005071 | 24.5004 | 1.9318 | 30.7154 | 59.335 | 15.9001 | 20.3891 | 4.6002 | 59.34 | 158.0662 | 116.9262 | 156.3293 | 105.0085
2012-10-31 05:03 | 25.1402 | 178.5164 | 137.3828 | 176.799 | 125.3885 | 66.7378 | 0.014382 | 0.35243 | 0.005069 | 24.5052 | 1.9318 | 30.7156 | 59.3359 | 15.9001 | 20.4076 | 4.6009 | 59.341 | 158.1088 | 116.9752 | 156.3914 | 104.9809
2012-10-31 05:03 | 25.1439 | 178.5514 | 137.4439 | 176.8497 | 125.5406 | 66.7361 | 0.014389 | 0.35249 | 0.005072 | 24.4973 | 1.9317 | 30.7142 | 59.3304 | 15.9001 | 20.4153 | 4.6008 | 59.3355 | 158.1361 | 117.0286 | 156.4344 | 105.1253
2012-10-31 05:03 | 25.1447 | 178.5953 | 137.4524 | 176.8818 | 125.6061 | 66.7482 | 0.014373 | 0.35248 | 0.005066 | 24.5236 | 1.9316 | 30.7134 | 59.3269 | 15.9002 | 20.4362 | 4.6016 | 59.332 | 158.1591 | 117.0162 | 156.4456 | 105.1699
2012-10-31 05:03 | 25.1402 | 178.6651 | 137.536 | 176.9164 | 125.5902 | 66.7511 | 0.014379 | 0.35248 | 0.005068 | 24.5133 | 1.9316 | 30.7128 | 59.3251 | 15.9001 | 20.4478 | 4.6018 | 59.3301 | 158.2173 | 117.0882 | 156.4686 | 105.1424
2012-10-31 05:03 | 25.1394 | 178.6839 | 137.5697 | 176.9938 | 125.6731 | 66.7557 | 0.014363 | 0.35252 | 0.005063 | 24.5437 | 1.9316 | 30.7135 | 59.3276 | 15.9002 | 20.4349 | 4.6021 | 59.3326 | 158.249 | 117.1348 | 156.5589 | 105.2382
2012-10-31 05:03 | 25.1454 | 178.7173 | 137.6025 | 176.9763 | 125.7667 | 66.7708 | 0.014392 | 0.35251 | 0.005073 | 24.4932 | 1.9316 | 30.7136 | 59.3277 | 15.9002 | 20.4811 | 4.6032 | 59.3327 | 158.2362 | 117.1214 | 156.4952 | 105.2856
2012-10-31 05:03 | 25.1432 | 178.7503 | 137.6692 | 177.0758 | 125.7873 | 66.7644 | 0.014382 | 0.35262 | 0.005071 | 24.5183 | 1.9316 | 30.7133 | 59.3268 | 15.9002 | 20.4508 | 4.6027 | 59.3319 | 158.2995 | 117.2184 | 156.625 | 105.3365
2012-10-31 05:03 | 25.1469 | 178.7931 | 137.7304 | 177.1225 | 125.9052 | 66.7684 | 0.014389 | 0.35256 | 0.005073 | 24.5023 | 1.9314 | 30.7094 | 59.3113 | 15.9003 | 20.4384 | 4.603 | 59.3164 | 158.3547 | 117.292 | 156.6841 | 105.4668
2012-10-31 05:03 | 25.1529 | 178.8539 | 137.8015 | 177.1598 | 125.9455 | 66.7777 | 0.014376 | 0.35251 | 0.005068 | 24.5205 | 1.9313 | 30.7087 | 59.3083 | 15.9003 | 20.4484 | 4.6037 | 59.3134 | 158.4055 | 117.3531 | 156.7114 | 105.4971
2012-10-31 05:03 | 25.1574 | 178.8936 | 137.8328 | 177.2347 | 125.9919 | 66.7783 | 0.014376 | 0.35253 | 0.005068 | 24.5225 | 1.9313 | 30.7089 | 59.3094 | 15.9003 | 20.4489 | 4.6037 | 59.3145 | 158.4447 | 117.3839 | 156.7858 | 105.543
2012-10-31 05:03 | 25.1447 | 178.9162 | 137.8661 | 177.2298 | 125.9906 | 66.7806 | 0.014363 | 0.35258 | 0.005064 | 24.5477 | 1.9313 | 30.7083 | 59.3066 | 15.9004 | 20.4683 | 4.6039 | 59.3116 | 158.4479 | 117.3978 | 156.7615 | 105.5223
2012-10-31 05:03 | 25.1499 | 178.984 | 137.9402 | 177.2859 | 126.0567 | 66.8031 | 0.01437 | 0.35258 | 0.005067 | 24.5358 | 1.9314 | 30.7096 | 59.3119 | 15.9003 | 20.4655 | 4.6054 | 59.317 | 158.5185 | 117.4747 | 156.8204 | 105.5912
2012-10-31 05:03 | 25.1506 | 179.0395 | 137.9831 | 177.3492 | 126.0536 | 66.7968 | 0.014379 | 0.35255 | 0.005069 | 24.5184 | 1.9314 | 30.7098 | 59.313 | 15.9003 | 20.422 | 4.605 | 59.318 | 158.6175 | 117.5611 | 156.9272 | 105.6316
2012-10-31 05:03 | 25.1589 | 179.0791 | 138.0718 | 177.4201 | 126.1609 | 66.8002 | 0.01437 | 0.35253 | 0.005066 | 24.5327 | 1.9314 | 30.7104 | 59.3152 | 15.9002 | 20.4785 | 4.6052 | 59.3203 | 158.6006 | 117.5933 | 156.9416 | 105.6824
2012-10-31 05:03 | 25.1536 | 179.1051 | 138.124 | 177.4304 | 126.1441 | 66.8014 | 0.01437 | 0.35259 | 0.005067 | 24.5367 | 1.9314 | 30.7101 | 59.3139 | 15.9003 | 20.425 | 4.6053 | 59.319 | 158.6801 | 117.699 | 157.0054 | 105.7191
2012-10-31 05:03 | 25.1551 | 179.1497 | 138.1102 | 177.5023 | 126.2027 | 66.8245 | 0.014376 | 0.35251 | 0.005068 | 24.5205 | 1.9314 | 30.7105 | 59.3155 | 15.9003 | 20.4546 | 4.6069 | 59.3206 | 158.6951 | 117.6556 | 157.0477 | 105.7481
2012-10-31 05:03 | 25.1514 | 179.2008 | 138.1831 | 177.5456 | 126.279 | 66.8233 | 0.014382 | 0.35252 | 0.00507 | 24.5113 | 1.9314 | 30.7105 | 59.3152 | 15.9004 | 20.4831 | 4.6068 | 59.3203 | 158.7177 | 117.7 | 157.0625 | 105.7959
2012-10-31 05:03 | 25.1596 | 179.2951 | 138.2258 | 177.6085 | 126.39 | 66.8245 | 0.014379 | 0.35262 | 0.00507 | 24.5234 | 1.9314 | 30.7101 | 59.3139 | 15.9003 | 20.423 | 4.6069 | 59.319 | 158.8721 | 117.8028 | 157.1855 | 105.967
2012-10-31 05:03 | 25.1641 | 179.3035 | 138.2916 | 177.6678 | 126.463 | 66.8366 | 0.014379 | 0.35256 | 0.00507 | 24.5194 | 1.9314 | 30.7094 | 59.3113 | 15.9003 | 20.4396 | 4.6077 | 59.3164 | 158.8639 | 117.852 | 157.2282 | 106.0234
2012-10-31 05:03 | 25.1551 | 179.365 | 138.3286 | 177.6862 | 126.4083 | 66.8389 | 0.01436 | 0.35258 | 0.005063 | 24.5529 | 1.9314 | 30.7092 | 59.3104 | 15.9003 | 20.4225 | 4.6079 | 59.3155 | 158.9425 | 117.9061 | 157.2637 | 105.9858
2012-10-31 05:03 | 25.1611 | 179.4258 | 138.3959 | 177.7352 | 126.5057 | 66.843 | 0.014379 | 0.35258 | 0.00507 | 24.5204 | 1.9313 | 30.7083 | 59.3066 | 15.9004 | 20.4406 | 4.6082 | 59.3116 | 158.9852 | 117.9553 | 157.2946 | 106.0651
2012-10-31 05:03 | 25.1559 | 179.4754 | 138.4214 | 177.7613 | 126.5424 | 66.8413 | 0.014373 | 0.35259 | 0.005068 | 24.5316 | 1.9313 | 30.7083 | 59.3068 | 15.9003 | 20.4153 | 4.608 | 59.3119 | 159.0601 | 118.0061 | 157.346 | 106.1271
2012-10-31 05:03 | 25.1619 | 179.5049 | 138.4733 | 177.8455 | 126.5332 | 66.8517 | 0.01437 | 0.35258 | 0.005067 | 24.5358 | 1.9313 | 30.7082 | 59.3067 | 15.9003 | 20.4815 | 4.6088 | 59.3118 | 159.0234 | 117.9918 | 157.364 | 106.0517
2012-10-31 05:03 | 25.1499 | 179.5437 | 138.492 | 177.8961 | 126.544 | 66.8488 | 0.014376 | 0.35258 | 0.005069 | 24.5255 | 1.9313 | 30.7079 | 59.3056 | 15.9003 | 20.4535 | 4.6086 | 59.3107 | 159.0902 | 118.0385 | 157.4426 | 106.0905
2012-10-31 05:03 | 25.1686 | 179.582 | 138.5835 | 177.9461 | 126.6389 | 66.8655 | 0.014379 | 0.35255 | 0.005069 | 24.5184 | 1.9313 | 30.7079 | 59.305 | 15.9004 | 20.4561 | 4.6097 | 59.3101 | 159.1259 | 118.1274 | 157.49 | 106.1828
2012-10-31 05:03 | 25.1611 | 179.6332 | 138.576 | 177.9738 | 126.6847 | 66.8655 | 0.014376 | 0.35264 | 0.005069 | 24.5295 | 1.9313 | 30.7076 | 59.3041 | 15.9003 | 20.4044 | 4.6097 | 59.3091 | 159.2288 | 118.1716 | 157.5694 | 106.2803
2012-10-31 05:04 | 25.1574 | 179.7078 | 138.6911 | 177.9897 | 126.7115 | 66.8817 | 0.014376 | 0.35262 | 0.005069 | 24.5285 | 1.9312 | 30.7071 | 59.3021 | 15.9004 | 20.4569 | 4.6108 | 59.3072 | 159.2509 | 118.2342 | 157.5328 | 106.2546
2012-10-31 05:04 | 25.1581 | 179.6968 | 138.6803 | 178.0295 | 126.7122 | 66.873 | 0.014363 | 0.35259 | 0.005064 | 24.5487 | 1.9312 | 30.7066 | 59.3001 | 15.9004 | 20.4536 | 4.6102 | 59.3052 | 159.2432 | 118.2267 | 157.5759 | 106.2586
2012-10-31 05:04 | 25.1619 | 179.7671 | 138.7378 | 178.0881 | 126.7236 | 66.8852 | 0.014382 | 0.35264 | 0.005072 | 24.5193 | 1.9311 | 30.7052 | 59.2948 | 15.9004 | 20.3972 | 4.6111 | 59.2999 | 159.3699 | 118.3406 | 157.6909 | 106.3264
2012-10-31 05:04 | 25.1611 | 179.8172 | 138.7485 | 178.1656 | 126.8294 | 66.8765 | 0.014389 | 0.35264 | 0.005074 | 24.5073 | 1.931 | 30.7042 | 59.2907 | 15.9004 | 20.4205 | 4.6105 | 59.2958 | 159.3967 | 118.328 | 157.7451 | 106.4089
2012-10-31 05:04 | 25.1678 | 179.9022 | 138.8242 | 178.2192 | 126.8361 | 66.8852 | 0.014382 | 0.35264 | 0.005072 | 24.5193 | 1.931 | 30.7039 | 59.2899 | 15.9003 | 20.4553 | 4.6111 | 59.2949 | 159.4469 | 118.3689 | 157.7639 | 106.3808
2012-10-31 05:04 | 25.1701 | 179.8967 | 138.8495 | 178.2098 | 126.945 | 66.8887 | 0.014389 | 0.35256 | 0.005073 | 24.5023 | 1.9309 | 30.703 | 59.286 | 15.9005 | 20.4536 | 4.6113 | 59.291 | 159.4431 | 118.3959 | 157.7562 | 106.4914
2012-10-31 05:04 | 25.1768 | 179.9426 | 138.8562 | 178.2869 | 126.9822 | 66.8996 | 0.01437 | 0.35268 | 0.005068 | 24.5428 | 1.931 | 30.7034 | 59.287 | 15.9006 | 20.4282 | 4.6121 | 59.2921 | 159.5144 | 118.428 | 157.8587 | 106.554
2012-10-31 05:04 | 25.1656 | 179.9823 | 138.9025 | 178.2992 | 127.0129 | 66.8967 | 0.014363 | 0.35261 | 0.005064 | 24.5497 | 1.9309 | 30.7026 | 59.2847 | 15.9004 | 20.429 | 4.6119 | 59.2897 | 159.5533 | 118.4735 | 157.8702 | 106.5839
2012-10-31 05:04 | 25.1723 | 179.9929 | 138.9437 | 178.3294 | 127.0729 | 66.91 | 0.014379 | 0.35256 | 0.00507 | 24.5194 | 1.9309 | 30.7029 | 59.2858 | 15.9005 | 20.4197 | 4.6128 | 59.2908 | 159.5732 | 118.524 | 157.9097 | 106.6532
2012-10-31 05:04 | 25.1783 | 180.0459 | 139.011 | 178.3784 | 127.0408 | 66.9129 | 0.014373 | 0.35261 | 0.005068 | 24.5326 | 1.9309 | 30.7023 | 59.2836 | 15.9003 | 20.3935 | 4.613 | 59.2886 | 159.6524 | 118.6175 | 157.9849 | 106.6473
2012-10-31 05:04 | 25.1768 | 180.0992 | 139.0018 | 178.4278 | 127.0127 | 66.9152 | 0.014373 | 0.35261 | 0.005068 | 24.5326 | 1.9309 | 30.7024 | 59.2836 | 15.9005 | 20.4041 | 4.6131 | 59.2887 | 159.6951 | 118.5977 | 158.0237 | 106.6086
2012-10-31 05:04 | 25.1746 | 180.1244 | 139.0111 | 178.4373 | 127.0562 | 66.9227 | 0.014386 | 0.35262 | 0.005073 | 24.5115 | 1.9309 | 30.7025 | 59.2841 | 15.9005 | 20.4059 | 4.6137 | 59.2891 | 159.7185 | 118.6052 | 158.0314 | 106.6503
2012-10-31 05:04 | 25.1768 | 180.1814 | 139.0593 | 178.5178 | 127.1003 | 66.9175 | 0.014382 | 0.35265 | 0.005072 | 24.5203 | 1.9309 | 30.7017 | 59.2805 | 15.9005 | 20.4442 | 4.6133 | 59.2856 | 159.7372 | 118.6151 | 158.0736 | 106.6561
2012-10-31 05:04 | 25.1776 | 180.2214 | 139.156 | 178.546 | 127.2039 | 66.9366 | 0.014379 | 0.35255 | 0.005069 | 24.5184 | 1.9308 | 30.7001 | 59.2746 | 15.9005 | 20.4571 | 4.6146 | 59.2797 | 159.7643 | 118.6989 | 158.0889 | 106.7468
2012-10-31 05:04 | 25.1851 | 180.268 | 139.1865 | 178.5926 | 127.219 | 66.9262 | 0.014373 | 0.35264 | 0.005068 | 24.5346 | 1.9307 | 30.6989 | 59.2699 | 15.9005 | 20.4325 | 4.6139 | 59.275 | 159.8355 | 118.754 | 158.1601 | 106.7865
2012-10-31 05:04 | 25.1776 | 180.284 | 139.2097 | 178.6438 | 127.2611 | 66.9291 | 0.01437 | 0.35265 | 0.005068 | 24.5408 | 1.9307 | 30.6989 | 59.2695 | 15.9007 | 20.429 | 4.6141 | 59.2745 | 159.855 | 118.7807 | 158.2148 | 106.8321
2012-10-31 05:04 | 25.1836 | 180.3331 | 139.2655 | 178.6655 | 127.4347 | 66.9395 | 0.014376 | 0.35258 | 0.005069 | 24.5255 | 1.9307 | 30.6989 | 59.2698 | 15.9006 | 20.4671 | 4.6148 | 59.2749 | 159.866 | 118.7984 | 158.1984 | 106.9676
2012-10-31 05:04 | 25.1851 | 180.409 | 139.3092 | 178.7413 | 127.4019 | 66.9326 | 0.014373 | 0.35265 | 0.005069 | 24.5357 | 1.9307 | 30.6986 | 59.2686 | 15.9006 | 20.4365 | 4.6143 | 59.2737 | 159.9725 | 118.8727 | 158.3048 | 106.9654
2012-10-31 05:04 | 25.1858 | 180.4097 | 139.3214 | 178.7616 | 127.4635 | 66.9482 | 0.014376 | 0.35265 | 0.00507 | 24.5305 | 1.9307 | 30.6986 | 59.2688 | 15.9005 | 20.4894 | 4.6154 | 59.2738 | 159.9203 | 118.832 | 158.2722 | 106.9741
2012-10-31 05:04 | 25.191 | 180.4776 | 139.3917 | 178.7824 | 127.4573 | 66.9522 | 0.01436 | 0.35256 | 0.005063 | 24.5518 | 1.9306 | 30.6981 | 59.2672 | 15.9005 | 20.4263 | 4.6157 | 59.2723 | 160.0513 | 118.9654 | 158.3561 | 107.031
2012-10-31 05:04 | 25.1963 | 180.5024 | 139.4354 | 178.8347 | 127.5121 | 66.9488 | 0.014386 | 0.35259 | 0.005072 | 24.5095 | 1.9306 | 30.6983 | 59.2676 | 15.9005 | 20.4597 | 4.6155 | 59.2726 | 160.0427 | 118.9757 | 158.375 | 107.0524
2012-10-31 05:04 | 25.1955 | 180.5134 | 139.4844 | 178.8535 | 127.5266 | 66.9672 | 0.014379 | 0.35265 | 0.005071 | 24.5254 | 1.9306 | 30.6981 | 59.267 | 15.9005 | 20.491 | 4.6167 | 59.2721 | 160.0224 | 118.9934 | 158.3625 | 107.0356
2012-10-31 05:04 | 25.2 | 180.5766 | 139.5196 | 178.9558 | 127.5387 | 66.9644 | 0.014379 | 0.35267 | 0.005071 | 24.5264 | 1.9306 | 30.698 | 59.2666 | 15.9005 | 20.4955 | 4.6165 | 59.2717 | 160.0811 | 119.0241 | 158.4603 | 107.0432
2012-10-31 05:04 | 25.1933 | 180.6169 | 139.5321 | 178.9491 | 127.5777 | 66.9586 | 0.014379 | 0.35268 | 0.005071 | 24.5274 | 1.9306 | 30.698 | 59.2658 | 15.9007 | 20.4366 | 4.6161 | 59.2709 | 160.1803 | 119.0955 | 158.5125 | 107.1411
2012-10-31 05:04 | 25.1955 | 180.6857 | 139.611 | 179.0257 | 127.5951 | 66.9736 | 0.014376 | 0.35264 | 0.005069 | 24.5295 | 1.9306 | 30.6978 | 59.2662 | 15.9004 | 20.4589 | 4.6172 | 59.2713 | 160.2268 | 119.1521 | 158.5668 | 107.1362
2012-10-31 05:04 | 25.1985 | 180.6809 | 139.6101 | 179.0287 | 127.6019 | 66.9736 | 0.014382 | 0.35265 | 0.005072 | 24.5203 | 1.9306 | 30.6976 | 59.2654 | 15.9003 | 20.5141 | 4.6172 | 59.2705 | 160.1668 | 119.096 | 158.5146 | 107.0878
2012-10-31 05:04 | 25.203 | 180.6814 | 139.653 | 179.0567 | 127.6103 | 66.9759 | 0.014367 | 0.35264 | 0.005066 | 24.5449 | 1.9306 | 30.6968 | 59.2625 | 15.9003 | 20.4463 | 4.6173 | 59.2676 | 160.2351 | 119.2067 | 158.6104 | 107.164
2012-10-31 05:05 | 25.2023 | 180.7591 | 139.683 | 179.1068 | 127.6362 | 66.9886 | 0.014373 | 0.35265 | 0.005069 | 24.5357 | 1.9306 | 30.6964 | 59.2611 | 15.9003 | 20.5018 | 4.6182 | 59.2662 | 160.2573 | 119.1812 | 158.605 | 107.1344
2012-10-31 05:05 | 25.2038 | 180.7919 | 139.6883 | 179.1553 | 127.6301 | 66.9881 | 0.014376 | 0.35269 | 0.00507 | 24.5335 | 1.9305 | 30.6952 | 59.2559 | 15.9005 | 20.5074 | 4.6182 | 59.2609 | 160.2845 | 119.1809 | 158.6479 | 107.1227
2012-10-31 05:05 | 25.203 | 180.8303 | 139.7412 | 179.2054 | 127.6674 | 66.9852 | 0.014379 | 0.35275 | 0.005072 | 24.5324 | 1.9304 | 30.6944 | 59.2524 | 15.9006 | 20.4945 | 4.618 | 59.2575 | 160.3358 | 119.2467 | 158.7109 | 107.1729
2012-10-31 05:05 | 25.2023 | 180.8648 | 139.7635 | 179.2008 | 127.7353 | 66.9765 | 0.01437 | 0.35265 | 0.005068 | 24.5408 | 1.9304 | 30.6941 | 59.2517 | 15.9005 | 20.5059 | 4.6174 | 59.2567 | 160.3589 | 119.2576 | 158.6949 | 107.2294
2012-10-31 05:05 | 25.2067 | 180.928 | 139.8139 | 179.2443 | 127.713 | 66.9973 | 0.014363 | 0.35268 | 0.005066 | 24.5548 | 1.9303 | 30.6935 | 59.249 | 15.9005 | 20.4982 | 4.6188 | 59.2541 | 160.4298 | 119.3157 | 158.7461 | 107.2148
2012-10-31 05:05 | 25.2053 | 180.9657 | 139.7933 | 179.286 | 127.7764 | 66.9967 | 0.01437 | 0.35262 | 0.005067 | 24.5388 | 1.9304 | 30.6944 | 59.2524 | 15.9005 | 20.4687 | 4.6188 | 59.2575 | 160.497 | 119.3246 | 158.8173 | 107.3077
2012-10-31 05:05 | 25.2008 | 180.9926 | 139.8119 | 179.3324 | 127.7528 | 67.0008 | 0.014379 | 0.35268 | 0.005071 | 24.5274 | 1.9303 | 30.6932 | 59.248 | 15.9005 | 20.5084 | 4.619 | 59.253 | 160.4842 | 119.3035 | 158.824 | 107.2444
2012-10-31 05:05 | 25.2135 | 181.0601 | 139.8591 | 179.4273 | 127.8265 | 67.0008 | 0.014386 | 0.35269 | 0.005074 | 24.5165 | 1.9304 | 30.6938 | 59.25 | 15.9006 | 20.4809 | 4.619 | 59.2551 | 160.5792 | 119.3782 | 158.9464 | 107.3456
2012-10-31 05:05 | 25.2157 | 181.0545 | 139.8728 | 179.4021 | 127.8173 | 67.017 | 0.014363 | 0.35265 | 0.005065 | 24.5527 | 1.9303 | 30.6937 | 59.2495 | 15.9006 | 20.455 | 4.6202 | 59.2545 | 160.5995 | 119.4178 | 158.9471 | 107.3623
2012-10-31 05:05 | 25.2082 | 181.1136 | 139.8998 | 179.4259 | 127.8593 | 66.9996 | 0.014376 | 0.35269 | 0.00507 | 24.5335 | 1.9304 | 30.6936 | 59.2499 | 15.9004 | 20.4395 | 4.619 | 59.255 | 160.6741 | 119.4603 | 158.9864 | 107.4198
2012-10-31 05:05 | 25.2127 | 181.1611 | 139.8659 | 179.4734 | 127.8333 | 67.0117 | 0.014379 | 0.35267 | 0.005071 | 24.5264 | 1.9303 | 30.6933 | 59.2486 | 15.9004 | 20.448 | 4.6198 | 59.2537 | 160.7131 | 119.4179 | 159.0254 | 107.3853
2012-10-31 05:05 | 25.2067 | 181.1786 | 139.9481 | 179.5105 | 127.8235 | 67.0152 | 0.01437 | 0.35262 | 0.005067 | 24.5388 | 1.9303 | 30.6931 | 59.2475 | 15.9005 | 20.446 | 4.62 | 59.2526 | 160.7326 | 119.5021 | 159.0645 | 107.3775
2012-10-31 05:05 | 25.2127 | 181.2121 | 140.027 | 179.5752 | 127.8714 | 67.0285 | 0.014376 | 0.35268 | 0.00507 | 24.5326 | 1.9303 | 30.6925 | 59.2456 | 15.9004 | 20.4962 | 4.6209 | 59.2507 | 160.7159 | 119.5308 | 159.079 | 107.3752
2012-10-31 05:05 | 25.2075 | 181.2304 | 140.0142 | 179.5739 | 127.8967 | 67.0256 | 0.014376 | 0.35264 | 0.005069 | 24.5295 | 1.9302 | 30.6916 | 59.242 | 15.9004 | 20.503 | 4.6207 | 59.2471 | 160.7274 | 119.5112 | 159.0709 | 107.3937
2012-10-31 05:05 | 25.2127 | 181.2943 | 140.0194 | 179.5831 | 127.8524 | 67.0285 | 0.01436 | 0.35267 | 0.005064 | 24.5588 | 1.9302 | 30.6916 | 59.242 | 15.9004 | 20.5042 | 4.6209 | 59.247 | 160.7901 | 119.5152 | 159.0789 | 107.3482
2012-10-31 05:05 | 25.206 | 181.2994 | 140.0357 | 179.639 | 127.8952 | 67.0326 | 0.014376 | 0.35271 | 0.005071 | 24.5346 | 1.9302 | 30.6912 | 59.2402 | 15.9005 | 20.4694 | 4.6212 | 59.2453 | 160.83 | 119.5663 | 159.1696 | 107.4258
2012-10-31 05:05 | 25.2075 | 181.3518 | 140.0563 | 179.7149 | 127.8586 | 67.0378 | 0.014367 | 0.35268 | 0.005067 | 24.5479 | 1.9302 | 30.6904 | 59.2378 | 15.9004 | 20.4629 | 4.6216 | 59.2428 | 160.8889 | 119.5934 | 159.252 | 107.3957
2012-10-31 05:05 | 25.2105 | 181.4175 | 140.0862 | 179.7766 | 127.8806 | 67.0354 | 0.01436 | 0.35271 | 0.005065 | 24.5619 | 1.9302 | 30.6906 | 59.238 | 15.9005 | 20.4819 | 4.6214 | 59.2431 | 160.9356 | 119.6043 | 159.2947 | 107.3987
2012-10-31 05:05 | 25.2075 | 181.4106 | 140.1024 | 179.7814 | 127.8853 | 67.0401 | 0.014382 | 0.35274 | 0.005073 | 24.5264 | 1.9302 | 30.6907 | 59.2381 | 15.9005 | 20.483 | 4.6217 | 59.2432 | 160.9276 | 119.6194 | 159.2984 | 107.4023
2012-10-31 05:05 | 25.2053 | 181.4475 | 140.0925 | 179.7831 | 127.9555 | 67.0597 | 0.014379 | 0.35272 | 0.005072 | 24.5304 | 1.9302 | 30.6902 | 59.2366 | 15.9004 | 20.4366 | 4.6231 | 59.2417 | 161.0109 | 119.6559 | 159.3465 | 107.5189
2012-10-31 05:05 | 25.212 | 181.5052 | 140.1107 | 179.8212 | 127.9736 | 67.0551 | 0.014382 | 0.35271 | 0.005073 | 24.5243 | 1.9301 | 30.6898 | 59.2355 | 15.9003 | 20.4754 | 4.6228 | 59.2406 | 161.0298 | 119.6353 | 159.3458 | 107.4982
2012-10-31 05:05 | 25.2023 | 181.515 | 140.1279 | 179.8702 | 128.0477 | 67.073 | 0.014367 | 0.35267 | 0.005067 | 24.5469 | 1.9302 | 30.6906 | 59.2381 | 15.9005 | 20.4055 | 4.624 | 59.2431 | 161.1095 | 119.7224 | 159.4647 | 107.6422
2012-10-31 05:05 | 25.212 | 181.56 | 140.1567 | 179.8642 | 128.2098 | 67.0626 | 0.014379 | 0.35267 | 0.005071 | 24.5264 | 1.9301 | 30.6904 | 59.237 | 15.9005 | 20.4553 | 4.6233 | 59.242 | 161.1047 | 119.7014 | 159.4089 | 107.7545
2012-10-31 05:05 | 25.2045 | 181.6113 | 140.1799 | 179.9076 | 128.1261 | 67.0597 | 0.014367 | 0.35267 | 0.005067 | 24.5469 | 1.9301 | 30.6893 | 59.2335 | 15.9004 | 20.4438 | 4.6231 | 59.2386 | 161.1675 | 119.7361 | 159.4638 | 107.6823
2012-10-31 05:05 | 25.2075 | 181.6221 | 140.2021 | 179.9654 | 128.1215 | 67.069 | 0.014373 | 0.35271 | 0.005069 | 24.5397 | 1.9301 | 30.6886 | 59.2306 | 15.9004 | 20.4227 | 4.6237 | 59.2357 | 161.1994 | 119.7794 | 159.5427 | 107.6988
2012-10-31 05:06 | 25.206 | 181.6872 | 140.262 | 180.007 | 128.181 | 67.0672 | 0.014386 | 0.35272 | 0.005074 | 24.5185 | 1.9301 | 30.6886 | 59.2306 | 15.9004 | 20.4534 | 4.6236 | 59.2357 | 161.2338 | 119.8086 | 159.5536 | 107.7276
2012-10-31 05:06 | 25.203 | 181.6685 | 140.2475 | 180.004 | 128.2504 | 67.0788 | 0.014373 | 0.35269 | 0.005069 | 24.5386 | 1.93 | 30.6882 | 59.2296 | 15.9003 | 20.4664 | 4.6244 | 59.2347 | 161.2021 | 119.7811 | 159.5376 | 107.784
2012-10-31 05:06 | 25.2097 | 181.6948 | 140.3155 | 180.0616 | 128.2799 | 67.0742 | 0.014373 | 0.35271 | 0.005069 | 24.5397 | 1.93 | 30.6878 | 59.2272 | 15.9005 | 20.4691 | 4.6241 | 59.2322 | 161.2257 | 119.8464 | 159.5925 | 107.8108
2012-10-31 05:06 | 25.2075 | 181.7357 | 140.3287 | 180.0555 | 128.2777 | 67.0892 | 0.014373 | 0.35278 | 0.005071 | 24.5447 | 1.93 | 30.6871 | 59.2248 | 15.9004 | 20.4267 | 4.6251 | 59.2299 | 161.309 | 119.902 | 159.6288 | 107.851
2012-10-31 05:06 | 25.203 | 181.7939 | 140.3817 | 180.0784 | 128.2961 | 67.0828 | 0.014373 | 0.35272 | 0.00507 | 24.5407 | 1.93 | 30.6869 | 59.2244 | 15.9003 | 20.3941 | 4.6247 | 59.2295 | 161.3998 | 119.9876 | 159.6843 | 107.902
2012-10-31 05:06 | 25.1978 | 181.8161 | 140.3689 | 180.1515 | 128.3595 | 67.0869 | 0.014376 | 0.35271 | 0.005071 | 24.5346 | 1.93 | 30.6872 | 59.2251 | 15.9004 | 20.4251 | 4.625 | 59.2301 | 161.391 | 119.9438 | 159.7264 | 107.9344
2012-10-31 05:06 | 25.2015 | 181.8551 | 140.4148 | 180.1748 | 128.4089 | 67.0921 | 0.014376 | 0.35272 | 0.005071 | 24.5355 | 1.9299 | 30.6867 | 59.223 | 15.9005 | 20.4328 | 4.6253 | 59.228 | 161.4223 | 119.982 | 159.742 | 107.9761
2012-10-31 05:06 | 25.1978 | 181.9101 | 140.4418 | 180.222 | 128.4091 | 67.0927 | 0.014376 | 0.35271 | 0.005071 | 24.5346 | 1.9299 | 30.6866 | 59.2225 | 15.9005 | 20.4371 | 4.6254 | 59.2276 | 161.473 | 120.0047 | 159.7849 | 107.972
2012-10-31 05:06 | 25.1955 | 181.9235 | 140.4395 | 180.2628 | 128.4677 | 67.1025 | 0.014386 | 0.35271 | 0.005074 | 24.5175 | 1.9299 | 30.6865 | 59.2218 | 15.9006 | 20.4348 | 4.626 | 59.2269 | 161.4887 | 120.0047 | 159.828 | 108.0329
2012-10-31 05:06 | 25.1955 | 181.9627 | 140.4893 | 180.2589 | 128.4944 | 67.1007 | 0.014379 | 0.35275 | 0.005072 | 24.5324 | 1.9299 | 30.6866 | 59.2224 | 15.9006 | 20.4228 | 4.6259 | 59.2275 | 161.5399 | 120.0665 | 159.8361 | 108.0716
2012-10-31 05:06 | 25.188 | 181.9826 | 140.5279 | 180.2827 | 128.6089 | 67.1117 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.9299 | 30.6865 | 59.2216 | 15.9006 | 20.4113 | 4.6267 | 59.2267 | 161.5713 | 120.1166 | 159.8714 | 108.1976
2012-10-31 05:06 | 25.1955 | 181.9705 | 140.5622 | 180.3176 | 128.685 | 67.1002 | 0.014373 | 0.35275 | 0.00507 | 24.5427 | 1.9298 | 30.6857 | 59.2184 | 15.9007 | 20.4429 | 4.6259 | 59.2234 | 161.5276 | 120.1193 | 159.8747 | 108.2421
2012-10-31 05:06 | 25.197 | 182.0151 | 140.6213 | 180.3622 | 128.7017 | 67.1106 | 0.014357 | 0.3528 | 0.005065 | 24.573 | 1.9298 | 30.685 | 59.2158 | 15.9006 | 20.4203 | 4.6266 | 59.2208 | 161.5948 | 120.201 | 159.9419 | 108.2814
2012-10-31 05:06 | 25.194 | 182.0082 | 140.6605 | 180.3748 | 128.6225 | 67.1054 | 0.014376 | 0.35265 | 0.00507 | 24.5305 | 1.9298 | 30.6848 | 59.2145 | 15.9007 | 20.4373 | 4.6262 | 59.2196 | 161.5709 | 120.2232 | 159.9375 | 108.1852
2012-10-31 05:06 | 25.191 | 182.0757 | 140.6805 | 180.411 | 128.6386 | 67.1152 | 0.014379 | 0.35275 | 0.005072 | 24.5324 | 1.9297 | 30.6839 | 59.212 | 15.9005 | 20.4624 | 4.6269 | 59.2171 | 161.6133 | 120.2181 | 159.9486 | 108.1762
2012-10-31 05:06 | 25.1985 | 182.0911 | 140.7034 | 180.4537 | 128.5927 | 67.1065 | 0.014373 | 0.35269 | 0.005069 | 24.5386 | 1.9297 | 30.684 | 59.2123 | 15.9005 | 20.4378 | 4.6263 | 59.2173 | 161.6533 | 120.2656 | 160.0159 | 108.1549
2012-10-31 05:06 | 25.1963 | 182.1398 | 140.6666 | 180.4672 | 128.541 | 67.125 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9298 | 30.6845 | 59.214 | 15.9006 | 20.4437 | 4.6276 | 59.219 | 161.6961 | 120.2229 | 160.0235 | 108.0973
2012-10-31 05:06 | 25.1933 | 182.1642 | 140.7749 | 180.4603 | 128.5532 | 67.1106 | 0.01437 | 0.35262 | 0.005067 | 24.5388 | 1.9298 | 30.6844 | 59.2144 | 15.9004 | 20.4447 | 4.6266 | 59.2195 | 161.7195 | 120.3302 | 160.0156 | 108.1085
2012-10-31 05:06 | 25.2008 | 182.2149 | 140.7133 | 180.4834 | 128.5721 | 67.1331 | 0.014379 | 0.35267 | 0.005071 | 24.5264 | 1.9298 | 30.6841 | 59.2131 | 15.9004 | 20.412 | 4.6282 | 59.2181 | 161.8029 | 120.3013 | 160.0714 | 108.1601
2012-10-31 05:06 | 25.197 | 182.2071 | 140.7517 | 180.5384 | 128.6598 | 67.1343 | 0.014363 | 0.35262 | 0.005065 | 24.5507 | 1.9297 | 30.6836 | 59.2116 | 15.9004 | 20.4203 | 4.6282 | 59.2167 | 161.7868 | 120.3314 | 160.1181 | 108.2395
2012-10-31 05:06 | 25.1895 | 182.1957 | 140.7404 | 180.57 | 128.74 | 67.1366 | 0.014373 | 0.35265 | 0.005069 | 24.5357 | 1.9297 | 30.6831 | 59.2096 | 15.9004 | 20.4047 | 4.6284 | 59.2146 | 161.791 | 120.3357 | 160.1653 | 108.3353
2012-10-31 05:06 | 25.1955 | 182.2918 | 140.8078 | 180.6152 | 128.7041 | 67.1395 | 0.014389 | 0.35274 | 0.005076 | 24.5144 | 1.9298 | 30.6843 | 59.2144 | 15.9003 | 20.4067 | 4.6286 | 59.2195 | 161.8851 | 120.4011 | 160.2085 | 108.2974
2012-10-31 05:06 | 25.1993 | 182.3035 | 140.8039 | 180.6268 | 128.7231 | 67.1424 | 0.014382 | 0.35268 | 0.005072 | 24.5223 | 1.9297 | 30.6836 | 59.2109 | 15.9005 | 20.4065 | 4.6288 | 59.2159 | 161.897 | 120.3974 | 160.2203 | 108.3166
2012-10-31 05:06 | 25.1993 | 182.3231 | 140.8461 | 180.6738 | 128.8565 | 67.1453 | 0.014373 | 0.35268 | 0.005069 | 24.5377 | 1.9297 | 30.6834 | 59.2101 | 15.9005 | 20.4185 | 4.629 | 59.2152 | 161.9046 | 120.4276 | 160.2553 | 108.438
2012-10-31 05:06 | 25.1985 | 182.3536 | 140.8799 | 180.7004 | 128.9053 | 67.1389 | 0.01437 | 0.35268 | 0.005068 | 24.5428 | 1.9297 | 30.6828 | 59.2078 | 15.9005 | 20.4177 | 4.6286 | 59.2129 | 161.9359 | 120.4622 | 160.2827 | 108.4876
2012-10-31 05:07 | 25.2 | 182.3786 | 140.9044 | 180.698 | 128.8458 | 67.1366 | 0.014389 | 0.35274 | 0.005076 | 24.5144 | 1.9296 | 30.6818 | 59.2038 | 15.9006 | 20.4233 | 4.6284 | 59.2089 | 161.9553 | 120.4811 | 160.2747 | 108.4225
2012-10-31 05:07 | 25.1963 | 182.4337 | 140.9429 | 180.7139 | 128.823 | 67.1412 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9296 | 30.6821 | 59.2051 | 15.9005 | 20.4236 | 4.6287 | 59.2101 | 162.0101 | 120.5193 | 160.2903 | 108.3994
2012-10-31 05:07 | 25.2 | 182.4335 | 140.9274 | 180.7803 | 128.8953 | 67.1632 | 0.014386 | 0.35275 | 0.005075 | 24.5205 | 1.9297 | 30.6826 | 59.2069 | 15.9005 | 20.4192 | 4.6302 | 59.212 | 162.0143 | 120.5082 | 160.3611 | 108.4761
2012-10-31 05:07 | 25.1933 | 182.5052 | 140.9821 | 180.7618 | 128.942 | 67.1493 | 0.014373 | 0.35272 | 0.00507 | 24.5407 | 1.9296 | 30.682 | 59.2043 | 15.9006 | 20.4005 | 4.6293 | 59.2094 | 162.1047 | 120.5816 | 160.3613 | 108.5415
2012-10-31 05:07 | 25.1993 | 182.5582 | 141.0227 | 180.8344 | 129.0357 | 67.1557 | 0.014363 | 0.35277 | 0.005067 | 24.5607 | 1.9295 | 30.6806 | 59.1985 | 15.9007 | 20.4025 | 4.6297 | 59.2036 | 162.1557 | 120.6202 | 160.4319 | 108.6332
2012-10-31 05:07 | 25.1978 | 182.5489 | 141.0749 | 180.8799 | 129.0151 | 67.1661 | 0.014373 | 0.35275 | 0.00507 | 24.5427 | 1.9296 | 30.6813 | 59.2013 | 15.9007 | 20.413 | 4.6304 | 59.2064 | 162.1359 | 120.6619 | 160.4669 | 108.6021
2012-10-31 05:07 | 25.1985 | 182.5613 | 141.0794 | 180.8767 | 129.0235 | 67.1585 | 0.014373 | 0.35271 | 0.005069 | 24.5397 | 1.9296 | 30.6817 | 59.2031 | 15.9006 | 20.4258 | 4.6299 | 59.2082 | 162.1355 | 120.6536 | 160.4509 | 108.5977
2012-10-31 05:07 | 25.1955 | 182.6132 | 141.0764 | 180.905 | 128.9938 | 67.1626 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9296 | 30.6814 | 59.2019 | 15.9007 | 20.4067 | 4.6302 | 59.207 | 162.2065 | 120.6697 | 160.4983 | 108.5871
2012-10-31 05:07 | 25.1963 | 182.6257 | 141.1041 | 180.9254 | 129.0251 | 67.1736 | 0.014373 | 0.35278 | 0.005071 | 24.5447 | 1.9295 | 30.6808 | 59.1996 | 15.9007 | 20.4236 | 4.6309 | 59.2047 | 162.2021 | 120.6805 | 160.5018 | 108.6015
2012-10-31 05:07 | 25.1895 | 182.6503 | 141.1702 | 180.9421 | 129.0488 | 67.1736 | 0.014367 | 0.35274 | 0.005068 | 24.552 | 1.9295 | 30.6796 | 59.1952 | 15.9006 | 20.4087 | 4.6309 | 59.2002 | 162.2416 | 120.7615 | 160.5334 | 108.6401
2012-10-31 05:07 | 25.1843 | 182.6098 | 141.1266 | 180.9526 | 129.0245 | 67.1661 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9295 | 30.6806 | 59.1986 | 15.9007 | 20.4718 | 4.6304 | 59.2037 | 162.138 | 120.6548 | 160.4808 | 108.5527
2012-10-31 05:07 | 25.1903 | 182.6472 | 141.1749 | 181.0095 | 128.9848 | 67.177 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9295 | 30.6804 | 59.1983 | 15.9006 | 20.4658 | 4.6312 | 59.2033 | 162.1814 | 120.7091 | 160.5437 | 108.519
2012-10-31 05:07 | 25.1918 | 182.6683 | 141.2339 | 181.0345 | 129.0244 | 67.1817 | 0.01437 | 0.35272 | 0.005069 | 24.5458 | 1.9295 | 30.68 | 59.1969 | 15.9005 | 20.4552 | 4.6315 | 59.202 | 162.2131 | 120.7787 | 160.5793 | 108.5692
2012-10-31 05:07 | 25.1963 | 182.7159 | 141.2077 | 181.0625 | 129.1166 | 67.1811 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.9295 | 30.6798 | 59.1956 | 15.9006 | 20.4637 | 4.6315 | 59.2007 | 162.2522 | 120.744 | 160.5988 | 108.6529
2012-10-31 05:07 | 25.1903 | 182.7843 | 141.2056 | 181.0761 | 129.1029 | 67.1805 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9294 | 30.6786 | 59.1914 | 15.9006 | 20.4176 | 4.6314 | 59.1964 | 162.3667 | 120.788 | 160.6585 | 108.6853
2012-10-31 05:07 | 25.1791 | 182.8162 | 141.2903 | 181.1589 | 129.1604 | 67.1898 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9294 | 30.6781 | 59.189 | 15.9007 | 20.4064 | 4.6321 | 59.1941 | 162.4098 | 120.8839 | 160.7525 | 108.754
2012-10-31 05:07 | 25.1865 | 182.8236 | 141.3092 | 181.2054 | 129.2669 | 67.1817 | 0.014386 | 0.35274 | 0.005074 | 24.5195 | 1.9293 | 30.6775 | 59.1868 | 15.9006 | 20.4298 | 4.6315 | 59.1919 | 162.3938 | 120.8794 | 160.7756 | 108.8371
2012-10-31 05:07 | 25.1768 | 182.8845 | 141.3264 | 181.2036 | 129.2343 | 67.1978 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9294 | 30.6783 | 59.1899 | 15.9006 | 20.376 | 4.6326 | 59.195 | 162.5085 | 120.9504 | 160.8276 | 108.8583
2012-10-31 05:07 | 25.1821 | 182.8428 | 141.3163 | 181.2481 | 129.2434 | 67.195 | 0.01437 | 0.35274 | 0.005069 | 24.5468 | 1.9294 | 30.6783 | 59.1901 | 15.9006 | 20.4174 | 4.6324 | 59.1952 | 162.4254 | 120.8989 | 160.8307 | 108.826
2012-10-31 05:07 | 25.1821 | 182.9525 | 141.3471 | 181.2167 | 129.3006 | 67.2082 | 0.014373 | 0.35274 | 0.00507 | 24.5417 | 1.9294 | 30.6779 | 59.1887 | 15.9006 | 20.4335 | 4.6333 | 59.1937 | 162.519 | 120.9136 | 160.7832 | 108.8671
2012-10-31 05:07 | 25.1865 | 182.953 | 141.386 | 181.2642 | 129.3775 | 67.199 | 0.014395 | 0.35274 | 0.005078 | 24.5042 | 1.9293 | 30.6769 | 59.1846 | 15.9007 | 20.4138 | 4.6327 | 59.1896 | 162.5392 | 120.9722 | 160.8504 | 108.9637
2012-10-31 05:07 | 25.1895 | 182.9717 | 141.4466 | 181.2907 | 129.3652 | 67.1932 | 0.014367 | 0.3528 | 0.005069 | 24.5559 | 1.9293 | 30.6767 | 59.1838 | 15.9007 | 20.4369 | 4.6323 | 59.1889 | 162.5348 | 121.0097 | 160.8538 | 108.9283
2012-10-31 05:07 | 25.1828 | 182.9532 | 141.4322 | 181.2723 | 129.328 | 67.2013 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.9293 | 30.6768 | 59.1847 | 15.9005 | 20.4221 | 4.6329 | 59.1898 | 162.5311 | 121.0101 | 160.8502 | 108.9059
2012-10-31 05:08 | 25.1865 | 183.0157 | 141.4666 | 181.3151 | 129.3317 | 67.195 | 0.014389 | 0.35278 | 0.005076 | 24.5174 | 1.9293 | 30.6768 | 59.1846 | 15.9005 | 20.4098 | 4.6324 | 59.1896 | 162.6059 | 121.0568 | 160.9053 | 108.9219
2012-10-31 05:08 | 25.1798 | 182.9972 | 141.4599 | 181.3319 | 129.3632 | 67.2117 | 0.014376 | 0.35269 | 0.00507 | 24.5335 | 1.9293 | 30.6766 | 59.1838 | 15.9005 | 20.4191 | 4.6336 | 59.1889 | 162.5781 | 121.0408 | 160.9128 | 108.9441
2012-10-31 05:08 | 25.1851 | 183.0613 | 141.5458 | 181.396 | 129.4447 | 67.2186 | 0.014379 | 0.35275 | 0.005072 | 24.5324 | 1.9293 | 30.6763 | 59.1826 | 15.9005 | 20.4365 | 4.6341 | 59.1876 | 162.6248 | 121.1093 | 160.9595 | 109.0082
2012-10-31 05:08 | 25.1873 | 183.0008 | 141.5212 | 181.4099 | 129.4851 | 67.225 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.9293 | 30.6769 | 59.1851 | 15.9005 | 20.4266 | 4.6345 | 59.1902 | 162.5742 | 121.0946 | 160.9833 | 109.0585
2012-10-31 05:08 | 25.1865 | 183.1019 | 141.5472 | 181.3739 | 129.5262 | 67.2198 | 0.014389 | 0.35274 | 0.005076 | 24.5144 | 1.9293 | 30.6762 | 59.1824 | 15.9005 | 20.4459 | 4.6341 | 59.1875 | 162.656 | 121.1013 | 160.928 | 109.0803
2012-10-31 05:08 | 25.1858 | 183.0503 | 141.608 | 181.4163 | 129.5141 | 67.2163 | 0.014376 | 0.35272 | 0.005071 | 24.5355 | 1.9293 | 30.6763 | 59.1828 | 15.9005 | 20.4372 | 4.6339 | 59.1879 | 162.6131 | 121.1708 | 160.9791 | 109.0769
2012-10-31 05:08 | 25.1963 | 183.1196 | 141.6185 | 181.4895 | 129.4292 | 67.2134 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.9292 | 30.6764 | 59.1823 | 15.9007 | 20.4276 | 4.6337 | 59.1874 | 162.692 | 121.1909 | 161.0619 | 109.0016
2012-10-31 05:08 | 25.1865 | 183.1529 | 141.6048 | 181.4601 | 129.5033 | 67.225 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9292 | 30.6751 | 59.1776 | 15.9007 | 20.4539 | 4.6345 | 59.1827 | 162.699 | 121.1509 | 161.0062 | 109.0494
2012-10-31 05:08 | 25.1955 | 183.1658 | 141.6637 | 181.4926 | 129.5772 | 67.2169 | 0.01437 | 0.35275 | 0.005069 | 24.5478 | 1.9292 | 30.6753 | 59.1785 | 15.9006 | 20.4348 | 4.6339 | 59.1835 | 162.731 | 121.2289 | 161.0578 | 109.1424
2012-10-31 05:08 | 25.1873 | 183.1576 | 141.6555 | 181.551 | 129.4889 | 67.2331 | 0.014376 | 0.35269 | 0.00507 | 24.5335 | 1.9292 | 30.6753 | 59.1784 | 15.9007 | 20.4065 | 4.635 | 59.1835 | 162.7511 | 121.249 | 161.1445 | 109.0824
2012-10-31 05:08 | 25.1948 | 183.1925 | 141.6822 | 181.5624 | 129.4582 | 67.2337 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.9292 | 30.675 | 59.1776 | 15.9005 | 20.4301 | 4.6351 | 59.1827 | 162.7624 | 121.2521 | 161.1323 | 109.0281
2012-10-31 05:08 | 25.1918 | 183.1817 | 141.6792 | 181.5594 | 129.44 | 67.2348 | 0.014382 | 0.3528 | 0.005074 | 24.5303 | 1.9292 | 30.6749 | 59.177 | 15.9006 | 20.395 | 4.6352 | 59.1821 | 162.7867 | 121.2842 | 161.1644 | 109.045
2012-10-31 05:08 | 25.1865 | 183.2587 | 141.647 | 181.5972 | 129.3927 | 67.2337 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9291 | 30.6747 | 59.1758 | 15.9007 | 20.4499 | 4.6351 | 59.1809 | 162.8088 | 121.1971 | 161.1473 | 108.9428
2012-10-31 05:08 | 25.1843 | 183.2369 | 141.7024 | 181.5989 | 129.4477 | 67.2331 | 0.014382 | 0.35277 | 0.005073 | 24.5283 | 1.9291 | 30.6743 | 59.1751 | 15.9005 | 20.4598 | 4.635 | 59.1802 | 162.7771 | 121.2426 | 161.1391 | 108.9879
2012-10-31 05:08 | 25.1933 | 183.2616 | 141.6999 | 181.6275 | 129.5216 | 67.24 | 0.014392 | 0.35281 | 0.005078 | 24.5143 | 1.9291 | 30.6742 | 59.1746 | 15.9005 | 20.4366 | 4.6355 | 59.1797 | 162.825 | 121.2633 | 161.1909 | 109.085
2012-10-31 05:08 | 25.1836 | 183.3068 | 141.7324 | 181.6961 | 129.489 | 67.236 | 0.014367 | 0.35272 | 0.005068 | 24.5509 | 1.9291 | 30.6731 | 59.1705 | 15.9005 | 20.455 | 4.6352 | 59.1755 | 162.8518 | 121.2774 | 161.2411 | 109.034
2012-10-31 05:08 | 25.1791 | 183.3336 | 141.7203 | 181.676 | 129.3281 | 67.2371 | 0.014389 | 0.35275 | 0.005076 | 24.5154 | 1.9291 | 30.6728 | 59.1697 | 15.9004 | 20.4224 | 4.6353 | 59.1748 | 162.9112 | 121.2979 | 161.2536 | 108.9057
2012-10-31 05:08 | 25.1888 | 183.3629 | 141.7261 | 181.7366 | 129.437 | 67.2429 | 0.014379 | 0.35265 | 0.005071 | 24.5254 | 1.9291 | 30.6727 | 59.1696 | 15.9003 | 20.4643 | 4.6357 | 59.1746 | 162.8986 | 121.2618 | 161.2723 | 108.9727
2012-10-31 05:08 | 25.1836 | 183.4204 | 141.7209 | 181.7471 | 129.447 | 67.2383 | 0.01437 | 0.35275 | 0.005069 | 24.5478 | 1.9291 | 30.673 | 59.1701 | 15.9005 | 20.443 | 4.6354 | 59.1752 | 162.9774 | 121.2779 | 161.3041 | 109.004
2012-10-31 05:08 | 25.1731 | 183.4217 | 141.7296 | 181.7444 | 129.4594 | 67.2493 | 0.01437 | 0.35267 | 0.005068 | 24.5418 | 1.929 | 30.6721 | 59.1667 | 15.9005 | 20.4325 | 4.6362 | 59.1718 | 162.9892 | 121.2971 | 161.3119 | 109.0269
2012-10-31 05:08 | 25.1746 | 183.3879 | 141.7196 | 181.789 | 129.5181 | 67.2441 | 0.01437 | 0.35269 | 0.005068 | 24.5438 | 1.929 | 30.6715 | 59.1648 | 15.9004 | 20.3979 | 4.6358 | 59.1699 | 162.99 | 121.3217 | 161.3911 | 109.1202
2012-10-31 05:08 | 25.1738 | 183.4577 | 141.7764 | 181.8078 | 129.5478 | 67.2574 | 0.014382 | 0.3528 | 0.005074 | 24.5303 | 1.929 | 30.6715 | 59.165 | 15.9003 | 20.4573 | 4.6367 | 59.17 | 163.0004 | 121.3191 | 161.3505 | 109.0905
2012-10-31 05:08 | 25.1671 | 183.4627 | 141.7543 | 181.8207 | 129.5297 | 67.2574 | 0.014376 | 0.35274 | 0.005071 | 24.5366 | 1.9289 | 30.671 | 59.1627 | 15.9004 | 20.4546 | 4.6367 | 59.1677 | 163.0081 | 121.2997 | 161.3661 | 109.0751
2012-10-31 05:08 | 25.1731 | 183.5158 | 141.8103 | 181.8188 | 129.6577 | 67.2608 | 0.014367 | 0.35278 | 0.005068 | 24.555 | 1.929 | 30.6716 | 59.1649 | 15.9004 | 20.4405 | 4.637 | 59.17 | 163.0753 | 121.3698 | 161.3783 | 109.2172
2012-10-31 05:09 | 25.1634 | 183.4826 | 141.8121 | 181.8797 | 129.6976 | 67.247 | 0.014367 | 0.35271 | 0.005067 | 24.5499 | 1.929 | 30.6712 | 59.1635 | 15.9004 | 20.4067 | 4.636 | 59.1686 | 163.0759 | 121.4054 | 161.473 | 109.2909
2012-10-31 05:09 | 25.1693 | 183.5002 | 141.8026 | 181.8346 | 129.6501 | 67.2574 | 0.014392 | 0.35274 | 0.005077 | 24.5093 | 1.9289 | 30.671 | 59.1626 | 15.9004 | 20.4448 | 4.6367 | 59.1677 | 163.0554 | 121.3578 | 161.3898 | 109.2053
2012-10-31 05:09 | 25.1634 | 183.51 | 141.8313 | 181.8679 | 129.6251 | 67.2701 | 0.014379 | 0.35269 | 0.005071 | 24.5284 | 1.929 | 30.6711 | 59.1636 | 15.9003 | 20.4429 | 4.6376 | 59.1686 | 163.0671 | 121.3884 | 161.425 | 109.1822
2012-10-31 05:09 | 25.1671 | 183.5411 | 141.8734 | 181.9265 | 129.667 | 67.2712 | 0.014389 | 0.35272 | 0.005075 | 24.5134 | 1.9289 | 30.671 | 59.1626 | 15.9004 | 20.4225 | 4.6377 | 59.1677 | 163.1186 | 121.4509 | 161.504 | 109.2445
2012-10-31 05:09 | 25.1723 | 183.5424 | 141.8824 | 181.9277 | 129.6455 | 67.2631 | 0.014363 | 0.3528 | 0.005067 | 24.5628 | 1.929 | 30.671 | 59.163 | 15.9003 | 20.4518 | 4.6371 | 59.168 | 163.0906 | 121.4306 | 161.4759 | 109.1937
2012-10-31 05:09 | 25.1671 | 183.596 | 141.8619 | 181.9304 | 129.6593 | 67.2568 | 0.014373 | 0.35278 | 0.005071 | 24.5447 | 1.9289 | 30.6697 | 59.1579 | 15.9004 | 20.4586 | 4.6367 | 59.163 | 163.1374 | 121.4033 | 161.4718 | 109.2007
2012-10-31 05:09 | 25.1686 | 183.5897 | 141.8979 | 181.9985 | 129.6418 | 67.2678 | 0.014367 | 0.35277 | 0.005068 | 24.5539 | 1.9288 | 30.6692 | 59.1554 | 15.9005 | 20.416 | 4.6374 | 59.1605 | 163.1737 | 121.4819 | 161.5825 | 109.2258
2012-10-31 05:09 | 25.1641 | 183.5617 | 141.8819 | 182.0097 | 129.6678 | 67.2718 | 0.014363 | 0.35274 | 0.005066 | 24.5588 | 1.9288 | 30.6689 | 59.1541 | 15.9005 | 20.4717 | 4.6377 | 59.1592 | 163.09 | 121.4102 | 161.538 | 109.1961
2012-10-31 05:09 | 25.1701 | 183.6382 | 141.9109 | 182.0548 | 129.6357 | 67.2626 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9288 | 30.6691 | 59.1554 | 15.9004 | 20.4978 | 4.6371 | 59.1605 | 163.1404 | 121.4131 | 161.557 | 109.1379
2012-10-31 05:09 | 25.1596 | 183.6199 | 141.8774 | 182.013 | 129.7014 | 67.2683 | 0.014389 | 0.35275 | 0.005076 | 24.5154 | 1.9288 | 30.6691 | 59.155 | 15.9005 | 20.4471 | 4.6375 | 59.16 | 163.1728 | 121.4303 | 161.5659 | 109.2543
2012-10-31 05:09 | 25.1686 | 183.6289 | 141.9056 | 182.069 | 129.7142 | 67.2695 | 0.014395 | 0.35275 | 0.005078 | 24.5052 | 1.9289 | 30.6698 | 59.1583 | 15.9004 | 20.4601 | 4.6376 | 59.1633 | 163.1688 | 121.4455 | 161.6089 | 109.2541
2012-10-31 05:09 | 25.1701 | 183.6774 | 141.9148 | 182.0431 | 129.5594 | 67.2655 | 0.014363 | 0.35272 | 0.005066 | 24.5578 | 1.9289 | 30.6699 | 59.1582 | 15.9004 | 20.4656 | 4.6373 | 59.1633 | 163.2118 | 121.4492 | 161.5775 | 109.0938
2012-10-31 05:09 | 25.1693 | 183.6806 | 141.914 | 182.0854 | 129.5395 | 67.2776 | 0.014373 | 0.35275 | 0.00507 | 24.5427 | 1.9288 | 30.6695 | 59.1569 | 15.9004 | 20.4488 | 4.6381 | 59.162 | 163.2318 | 121.4652 | 161.6366 | 109.0907
2012-10-31 05:09 | 25.1663 | 183.7128 | 141.8956 | 182.055 | 129.5403 | 67.2712 | 0.014395 | 0.35274 | 0.005078 | 24.5042 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1569 | 15.9003 | 20.4779 | 4.6377 | 59.1619 | 163.2349 | 121.4177 | 161.5771 | 109.0624
2012-10-31 05:09 | 25.1544 | 183.6853 | 141.9029 | 182.0705 | 129.5513 | 67.2626 | 0.014373 | 0.35278 | 0.005071 | 24.5447 | 1.9289 | 30.6698 | 59.1581 | 15.9004 | 20.4539 | 4.6371 | 59.1631 | 163.2314 | 121.449 | 161.6166 | 109.0974
2012-10-31 05:09 | 25.1566 | 183.6835 | 141.8782 | 182.0884 | 129.481 | 67.2724 | 0.014386 | 0.35275 | 0.005075 | 24.5205 | 1.9288 | 30.6694 | 59.1562 | 15.9004 | 20.4762 | 4.6378 | 59.1613 | 163.2073 | 121.402 | 161.6122 | 109.0048
2012-10-31 05:09 | 25.1514 | 183.7175 | 141.8615 | 182.1302 | 129.6284 | 67.2753 | 0.014373 | 0.35269 | 0.005069 | 24.5386 | 1.9288 | 30.6687 | 59.1537 | 15.9005 | 20.4349 | 4.638 | 59.1588 | 163.2826 | 121.4266 | 161.6953 | 109.1935
2012-10-31 05:09 | 25.1506 | 183.7716 | 141.8761 | 182.1568 | 129.5437 | 67.2793 | 0.014392 | 0.35274 | 0.005077 | 24.5093 | 1.9288 | 30.6681 | 59.1512 | 15.9004 | 20.4823 | 4.6382 | 59.1563 | 163.2893 | 121.3938 | 161.6745 | 109.0614
2012-10-31 05:09 | 25.1506 | 183.7638 | 141.8837 | 182.1451 | 129.456 | 67.2782 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9288 | 30.669 | 59.1549 | 15.9004 | 20.4461 | 4.6382 | 59.1599 | 163.3177 | 121.4376 | 161.699 | 109.0099
2012-10-31 05:09 | 25.1649 | 183.7506 | 141.8942 | 182.1907 | 129.5427 | 67.2868 | 0.014373 | 0.35274 | 0.00507 | 24.5417 | 1.9288 | 30.6689 | 59.1543 | 15.9004 | 20.5006 | 4.6388 | 59.1594 | 163.25 | 121.3936 | 161.6901 | 109.0421
2012-10-31 05:09 | 25.1551 | 183.784 | 141.8614 | 182.2005 | 129.5673 | 67.288 | 0.014386 | 0.3528 | 0.005075 | 24.5235 | 1.9288 | 30.6681 | 59.1512 | 15.9004 | 20.4627 | 4.6388 | 59.1563 | 163.3213 | 121.3987 | 161.7378 | 109.1046
2012-10-31 05:09 | 25.1611 | 183.7821 | 141.8674 | 182.1869 | 129.5122 | 67.2892 | 0.014357 | 0.35277 | 0.005065 | 24.571 | 1.9287 | 30.6682 | 59.1512 | 15.9006 | 20.4406 | 4.6389 | 59.1563 | 163.3415 | 121.4268 | 161.7463 | 109.0716
2012-10-31 05:09 | 25.1581 | 183.783 | 141.8874 | 182.2388 | 129.494 | 67.2886 | 0.014389 | 0.35282 | 0.005077 | 24.5204 | 1.9288 | 30.6686 | 59.1527 | 15.9006 | 20.4617 | 4.6389 | 59.1578 | 163.3213 | 121.4257 | 161.7771 | 109.0323
2012-10-31 05:09 | 25.1514 | 183.7842 | 141.873 | 182.1968 | 129.5483 | 67.2886 | 0.014382 | 0.35278 | 0.005074 | 24.5293 | 1.9287 | 30.6677 | 59.1498 | 15.9004 | 20.4791 | 4.6389 | 59.1549 | 163.3051 | 121.3939 | 161.7177 | 109.0692
2012-10-31 05:10 | 25.1589 | 183.8034 | 141.9151 | 182.2592 | 129.4719 | 67.2811 | 0.014386 | 0.35275 | 0.005075 | 24.5205 | 1.9287 | 30.6664 | 59.1449 | 15.9004 | 20.4584 | 4.6384 | 59.15 | 163.345 | 121.4567 | 161.8008 | 109.0135
2012-10-31 05:10 | 25.1634 | 183.8785 | 141.9004 | 182.2441 | 129.6099 | 67.2851 | 0.014386 | 0.35274 | 0.005074 | 24.5195 | 1.9287 | 30.6674 | 59.1485 | 15.9005 | 20.475 | 4.6386 | 59.1536 | 163.4035 | 121.4254 | 161.7691 | 109.1349
2012-10-31 05:10 | 25.1604 | 183.8285 | 141.8744 | 182.2724 | 129.626 | 67.303 | 0.014401 | 0.35271 | 0.005079 | 24.492 | 1.9288 | 30.6682 | 59.1519 | 15.9004 | 20.4439 | 4.6399 | 59.157 | 163.3846 | 121.4305 | 161.8285 | 109.1821
2012-10-31 05:10 | 25.1581 | 183.8262 | 141.945 | 182.3093 | 129.6732 | 67.2926 | 0.014386 | 0.35274 | 0.005074 | 24.5195 | 1.9287 | 30.6675 | 59.1492 | 15.9004 | 20.4175 | 4.6392 | 59.1543 | 163.4087 | 121.5275 | 161.8918 | 109.2557
2012-10-31 05:10 | 25.1663 | 183.8971 | 141.9494 | 182.3057 | 129.7196 | 67.2961 | 0.014389 | 0.35281 | 0.005077 | 24.5194 | 1.9287 | 30.6668 | 59.1464 | 15.9004 | 20.4658 | 4.6394 | 59.1515 | 163.4313 | 121.4836 | 161.8399 | 109.2538
2012-10-31 05:10 | 25.1581 | 183.8928 | 141.9296 | 182.3171 | 129.7915 | 67.2886 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9286 | 30.6661 | 59.1441 | 15.9003 | 20.4777 | 4.6389 | 59.1491 | 163.4151 | 121.4519 | 161.8394 | 109.3138
2012-10-31 05:10 | 25.1634 | 183.8707 | 142.0194 | 182.342 | 129.8349 | 67.3007 | 0.014386 | 0.35284 | 0.005076 | 24.5266 | 1.9248 | 30.6045 | 58.9062 | 15.9005 | 20.4509 | 4.6397 | 58.9113 | 163.4198 | 121.5685 | 161.8911 | 109.384
2012-10-31 05:10 | 25.1574 | 183.896 | 142.0211 | 182.3478 | 129.8213 | 67.2944 | 0.014373 | 0.35271 | 0.005069 | 24.5397 | 1.9222 | 30.5632 | 58.7477 | 15.9004 | 20.469 | 4.6393 | 58.7527 | 163.427 | 121.5521 | 161.8788 | 109.3523
2012-10-31 05:10 | 25.1559 | 183.9141 | 142.0004 | 182.3541 | 129.7893 | 67.3013 | 0.014379 | 0.35272 | 0.005072 | 24.5304 | 1.9209 | 30.5431 | 58.67 | 15.9004 | 20.4514 | 4.6398 | 58.6751 | 163.4627 | 121.549 | 161.9027 | 109.3379
2012-10-31 05:10 | 25.1536 | 183.8962 | 142.0135 | 182.3988 | 129.8213 | 67.2828 | 0.014373 | 0.35265 | 0.005069 | 24.5357 | 1.9203 | 30.5344 | 58.6364 | 15.9005 | 20.4531 | 4.6385 | 58.6415 | 163.4431 | 121.5604 | 161.9457 | 109.3682
2012-10-31 05:10 | 25.1462 | 183.8888 | 142.0675 | 182.3758 | 129.7414 | 67.2961 | 0.014367 | 0.35265 | 0.005067 | 24.5459 | 1.9205 | 30.5367 | 58.6457 | 15.9004 | 20.4217 | 4.6394 | 58.6508 | 163.4671 | 121.6458 | 161.9541 | 109.3197
2012-10-31 05:10 | 25.1484 | 183.9302 | 142.0543 | 182.3819 | 129.7779 | 67.2972 | 0.014354 | 0.35262 | 0.005062 | 24.5661 | 1.9208 | 30.5423 | 58.667 | 15.9005 | 20.468 | 4.6395 | 58.6721 | 163.4622 | 121.5863 | 161.9139 | 109.3099
2012-10-31 05:10 | 25.1409 | 183.9031 | 142.0584 | 182.3783 | 129.923 | 67.2961 | 0.014354 | 0.35251 | 0.00506 | 24.558 | 1.9212 | 30.5481 | 58.6892 | 15.9005 | 20.4686 | 4.6394 | 58.6942 | 163.4345 | 121.5898 | 161.9097 | 109.4544
2012-10-31 05:10 | 25.1476 | 183.9921 | 142.0843 | 182.4007 | 129.9602 | 67.2776 | 0.01436 | 0.35253 | 0.005062 | 24.5498 | 1.9218 | 30.5575 | 58.7255 | 15.9005 | 20.4712 | 4.6381 | 58.7305 | 163.5209 | 121.6131 | 161.9295 | 109.489
2012-10-31 05:10 | 25.1417 | 183.9705 | 142.0861 | 182.4261 | 130.1985 | 67.3013 | 0.014367 | 0.35249 | 0.005064 | 24.5348 | 1.926 | 30.6252 | 58.9853 | 15.9006 | 20.4332 | 4.6398 | 58.9904 | 163.5373 | 121.6529 | 161.9929 | 109.7653
2012-10-31 05:10 | 25.1297 | 184.0212 | 142.1317 | 182.3985 | 129.9538 | 67.292 | 0.014354 | 0.35246 | 0.005059 | 24.555 | 1.9279 | 30.6549 | 59.1002 | 15.9005 | 20.4172 | 4.6391 | 59.1053 | 163.604 | 121.7145 | 161.9813 | 109.5366
2012-10-31 05:10 | 25.1342 | 184.0336 | 142.1554 | 182.399 | 129.4701 | 67.3082 | 0.014357 | 0.35258 | 0.005062 | 24.558 | 1.9291 | 30.6734 | 59.1719 | 15.9004 | 20.4498 | 4.6402 | 59.177 | 163.5838 | 121.7056 | 161.9492 | 109.0203
2012-10-31 05:10 | 25.12 | 184.0155 | 142.1104 | 182.4084 | 129.3339 | 67.3117 | 0.014367 | 0.35249 | 0.005064 | 24.5348 | 1.93 | 30.688 | 59.2282 | 15.9004 | 20.4276 | 4.6405 | 59.2332 | 163.5879 | 121.6828 | 161.9808 | 108.9063
2012-10-31 05:10 | 25.1162 | 184.047 | 142.0606 | 182.4281 | 129.4597 | 67.3042 | 0.014367 | 0.35246 | 0.005064 | 24.5328 | 1.9307 | 30.6991 | 59.2712 | 15.9004 | 20.4157 | 4.64 | 59.2762 | 163.6313 | 121.6449 | 162.0124 | 109.044
2012-10-31 05:10 | 25.1095 | 184.0638 | 142.027 | 182.4253 | 129.7848 | 67.3071 | 0.014367 | 0.35253 | 0.005065 | 24.5378 | 1.9312 | 30.7065 | 59.2995 | 15.9004 | 20.4211 | 4.6402 | 59.3046 | 163.6427 | 121.6059 | 162.0042 | 109.3637
2012-10-31 05:10 | 25.111 | 184.0966 | 142.0093 | 182.466 | 129.691 | 67.3117 | 0.014376 | 0.35256 | 0.005068 | 24.5245 | 1.9314 | 30.7097 | 59.3119 | 15.9004 | 20.4306 | 4.6405 | 59.3169 | 163.666 | 121.5787 | 162.0354 | 109.2604
2012-10-31 05:10 | 25.105 | 184.071 | 141.9802 | 182.4404 | 129.5477 | 67.3076 | 0.014363 | 0.35258 | 0.005064 | 24.5477 | 1.9316 | 30.7129 | 59.3241 | 15.9005 | 20.4166 | 4.6402 | 59.3291 | 163.6544 | 121.5636 | 162.0238 | 109.1311
2012-10-31 05:10 | 25.1013 | 184.1301 | 141.9996 | 182.4406 | 129.6736 | 67.3094 | 0.014376 | 0.35261 | 0.005069 | 24.5275 | 1.9317 | 30.7151 | 59.3333 | 15.9003 | 20.3928 | 4.6403 | 59.3384 | 163.7373 | 121.6068 | 162.0478 | 109.2808
2012-10-31 05:10 | 25.1013 | 184.0869 | 141.9996 | 182.4563 | 129.7881 | 67.3111 | 0.014367 | 0.35267 | 0.005067 | 24.5469 | 1.9318 | 30.7161 | 59.3368 | 15.9004 | 20.3647 | 4.6404 | 59.3419 | 163.7222 | 121.6349 | 162.0916 | 109.4234
2012-10-31 05:10 | 25.0945 | 184.1272 | 142.0235 | 182.4887 | 129.8919 | 67.3094 | 0.01437 | 0.35262 | 0.005067 | 24.5388 | 1.9319 | 30.7173 | 59.3414 | 15.9004 | 20.4141 | 4.6403 | 59.3465 | 163.7131 | 121.6094 | 162.0746 | 109.4778
2012-10-31 05:10 | 25.0818 | 184.1537 | 142.0415 | 182.5308 | 129.9326 | 67.3157 | 0.014367 | 0.35255 | 0.005065 | 24.5389 | 1.9319 | 30.7184 | 59.3453 | 15.9005 | 20.3733 | 4.6407 | 59.3504 | 163.7804 | 121.6682 | 162.1575 | 109.5593
2012-10-31 05:11 | 25.0856 | 184.1575 | 142.1068 | 182.4876 | 129.8906 | 67.3117 | 0.014389 | 0.35269 | 0.005075 | 24.5114 | 1.9319 | 30.7187 | 59.3468 | 15.9004 | 20.4052 | 4.6405 | 59.3518 | 163.7523 | 121.7016 | 162.0824 | 109.4854
2012-10-31 05:11 | 25.09 | 184.158 | 142.1073 | 182.5469 | 129.8569 | 67.3019 | 0.01436 | 0.35271 | 0.005065 | 24.5619 | 1.932 | 30.7194 | 59.349 | 15.9005 | 20.4136 | 4.6398 | 59.3541 | 163.7444 | 121.6937 | 162.1333 | 109.4433
2012-10-31 05:11 | 25.0848 | 184.1685 | 142.1252 | 182.5456 | 129.9051 | 67.314 | 0.014363 | 0.35267 | 0.005065 | 24.5537 | 1.932 | 30.72 | 59.3524 | 15.9003 | 20.3924 | 4.6406 | 59.3575 | 163.7761 | 121.7328 | 162.1532 | 109.5127
2012-10-31 05:11 | 25.0788 | 184.2056 | 142.1691 | 182.5749 | 129.9143 | 67.3163 | 0.014367 | 0.35271 | 0.005067 | 24.5499 | 1.932 | 30.7191 | 59.3485 | 15.9004 | 20.4065 | 4.6408 | 59.3536 | 163.7991 | 121.7626 | 162.1684 | 109.5078
2012-10-31 05:11 | 25.0781 | 184.2049 | 142.226 | 182.6173 | 130.0357 | 67.3181 | 0.014373 | 0.35269 | 0.005069 | 24.5386 | 1.9319 | 30.7183 | 59.3452 | 15.9004 | 20.3937 | 4.6409 | 59.3503 | 163.8112 | 121.8323 | 162.2236 | 109.642
2012-10-31 05:11 | 25.0803 | 184.2424 | 142.2781 | 182.6391 | 130.1371 | 67.3233 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9319 | 30.7176 | 59.3427 | 15.9004 | 20.4039 | 4.6413 | 59.3478 | 163.8385 | 121.8742 | 162.2352 | 109.7332
2012-10-31 05:11 | 25.0758 | 184.2771 | 142.385 | 182.6933 | 130.2127 | 67.3319 | 0.014386 | 0.35274 | 0.005074 | 24.5195 | 1.9318 | 30.7168 | 59.3391 | 15.9005 | 20.4035 | 4.6419 | 59.3442 | 163.8736 | 121.9815 | 162.2898 | 109.8092
2012-10-31 05:11 | 25.0811 | 184.3216 | 142.4402 | 182.7809 | 130.237 | 67.3354 | 0.014376 | 0.35275 | 0.005071 | 24.5376 | 1.9317 | 30.7152 | 59.3329 | 15.9005 | 20.4449 | 4.6421 | 59.338 | 163.8767 | 121.9953 | 162.336 | 109.7921
2012-10-31 05:11 | 25.0863 | 184.366 | 142.4839 | 182.8018 | 130.2155 | 67.34 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9316 | 30.714 | 59.3283 | 15.9005 | 20.438 | 4.6424 | 59.3334 | 163.928 | 122.0459 | 162.3638 | 109.7775
2012-10-31 05:12 | 25.0893 | 184.3808 | 142.5099 | 182.844 | 130.3063 | 67.3429 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9316 | 30.7131 | 59.325 | 15.9005 | 20.4611 | 4.6426 | 59.33 | 163.9197 | 122.0488 | 162.3829 | 109.8452
2012-10-31 05:12 | 25.0953 | 184.4495 | 142.5774 | 182.8696 | 130.3581 | 67.3481 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9315 | 30.7119 | 59.3203 | 15.9005 | 20.4591 | 4.643 | 59.3254 | 163.9904 | 122.1183 | 162.4105 | 109.899
2012-10-31 05:12 | 25.096 | 184.5012 | 142.628 | 182.9017 | 130.3359 | 67.3539 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9314 | 30.7099 | 59.3126 | 15.9005 | 20.3955 | 4.6434 | 59.3177 | 164.1057 | 122.2325 | 162.5062 | 109.9404
2012-10-31 05:12 | 25.102 | 184.5268 | 142.6532 | 182.9351 | 130.2503 | 67.3614 | 0.014382 | 0.35278 | 0.005074 | 24.5293 | 1.9314 | 30.71 | 59.3132 | 15.9004 | 20.4457 | 4.6439 | 59.3182 | 164.0811 | 122.2075 | 162.4894 | 109.8046
2012-10-31 05:12 | 25.1028 | 184.5276 | 142.6118 | 182.9751 | 130.3618 | 67.3579 | 0.014367 | 0.35274 | 0.005068 | 24.552 | 1.9313 | 30.7086 | 59.3072 | 15.9005 | 20.4746 | 4.6437 | 59.3123 | 164.053 | 122.1372 | 162.5005 | 109.8872
2012-10-31 05:12 | 25.1035 | 184.5675 | 142.647 | 183.0032 | 130.3968 | 67.3631 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.9313 | 30.7078 | 59.3049 | 15.9004 | 20.4633 | 4.644 | 59.31 | 164.1042 | 122.1837 | 162.5399 | 109.9335
2012-10-31 05:12 | 25.0953 | 184.575 | 142.6043 | 182.9754 | 130.3619 | 67.3608 | 0.014389 | 0.35275 | 0.005076 | 24.5154 | 1.9313 | 30.708 | 59.3055 | 15.9004 | 20.5273 | 4.6439 | 59.3106 | 164.0477 | 122.077 | 162.4481 | 109.8346
2012-10-31 05:12 | 25.0885 | 184.5565 | 142.6128 | 182.9882 | 130.3589 | 67.3498 | 0.014386 | 0.35272 | 0.005074 | 24.5185 | 1.9312 | 30.7077 | 59.304 | 15.9005 | 20.4804 | 4.6431 | 59.3091 | 164.0761 | 122.1324 | 162.5078 | 109.8785
2012-10-31 05:12 | 25.0885 | 184.5643 | 142.6858 | 183.0274 | 130.4009 | 67.3672 | 0.014363 | 0.35278 | 0.005067 | 24.5618 | 1.9313 | 30.7079 | 59.3052 | 15.9004 | 20.4764 | 4.6443 | 59.3103 | 164.0879 | 122.2094 | 162.551 | 109.9245
2012-10-31 05:12 | 25.0968 | 184.651 | 142.7249 | 183.0122 | 130.3863 | 67.3498 | 0.014386 | 0.35271 | 0.005074 | 24.5175 | 1.9312 | 30.7066 | 59.2997 | 15.9005 | 20.5088 | 4.6431 | 59.3048 | 164.1422 | 122.2161 | 162.5034 | 109.8775
2012-10-31 05:12 | 25.0841 | 184.6148 | 142.6776 | 183.0583 | 130.3469 | 67.3637 | 0.014373 | 0.35274 | 0.00507 | 24.5417 | 1.9311 | 30.7058 | 59.297 | 15.9004 | 20.4599 | 4.6441 | 59.3021 | 164.1549 | 122.2177 | 162.5984 | 109.887
2012-10-31 05:12 | 25.087 | 184.6295 | 142.7074 | 183.0847 | 130.3688 | 67.3649 | 0.01437 | 0.35272 | 0.005069 | 24.5458 | 1.9311 | 30.7043 | 59.2916 | 15.9003 | 20.4949 | 4.6441 | 59.2967 | 164.1346 | 122.2125 | 162.5898 | 109.8739
2012-10-31 05:12 | 25.0856 | 184.6594 | 142.6714 | 183.0755 | 130.3942 | 67.3562 | 0.014382 | 0.35267 | 0.005072 | 24.5213 | 1.9311 | 30.7043 | 59.2917 | 15.9003 | 20.4735 | 4.6435 | 59.2967 | 164.1859 | 122.1979 | 162.602 | 109.9207
2012-10-31 05:12 | 25.0878 | 184.6146 | 142.7235 | 183.0777 | 130.3658 | 67.3654 | 0.014376 | 0.35269 | 0.00507 | 24.5335 | 1.9311 | 30.7047 | 59.2933 | 15.9002 | 20.4516 | 4.6442 | 59.2984 | 164.163 | 122.2719 | 162.6261 | 109.9142
2012-10-31 05:12 | 25.0908 | 184.6529 | 142.6881 | 183.0924 | 130.4947 | 67.3724 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.931 | 30.7041 | 59.291 | 15.9003 | 20.4385 | 4.6447 | 59.296 | 164.2144 | 122.2496 | 162.6539 | 110.0562
2012-10-31 05:12 | 25.0938 | 184.699 | 142.7103 | 183.1072 | 130.6313 | 67.3747 | 0.014376 | 0.35272 | 0.005071 | 24.5355 | 1.931 | 30.7032 | 59.2876 | 15.9003 | 20.4215 | 4.6448 | 59.2927 | 164.2775 | 122.2888 | 162.6857 | 110.2098
2012-10-31 05:12 | 25.0908 | 184.6842 | 142.7496 | 183.1042 | 130.6664 | 67.3805 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9309 | 30.7023 | 59.2837 | 15.9003 | 20.4586 | 4.6452 | 59.2888 | 164.2256 | 122.291 | 162.6456 | 110.2078
2012-10-31 05:13 | 25.0856 | 184.7065 | 142.7866 | 183.1029 | 130.5964 | 67.381 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9309 | 30.702 | 59.282 | 15.9004 | 20.4213 | 4.6452 | 59.2871 | 164.2852 | 122.3653 | 162.6816 | 110.1751
2012-10-31 05:13 | 25.0826 | 184.6682 | 142.7836 | 183.1352 | 130.5705 | 67.3689 | 0.01436 | 0.35282 | 0.005067 | 24.5699 | 1.9309 | 30.7021 | 59.2831 | 15.9003 | 20.4223 | 4.6444 | 59.2881 | 164.2459 | 122.3613 | 162.7129 | 110.1482
2012-10-31 05:13 | 25.087 | 184.7314 | 142.8572 | 183.1474 | 130.51 | 67.3741 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9309 | 30.7013 | 59.28 | 15.9003 | 20.4227 | 4.6448 | 59.2851 | 164.3087 | 122.4345 | 162.7247 | 110.0873
2012-10-31 05:13 | 25.0803 | 184.7404 | 142.8236 | 183.1682 | 130.5262 | 67.3828 | 0.014382 | 0.3528 | 0.005074 | 24.5303 | 1.9308 | 30.7004 | 59.2766 | 15.9003 | 20.408 | 4.6454 | 59.2816 | 164.3324 | 122.4156 | 162.7602 | 110.1182
2012-10-31 05:13 | 25.0788 | 184.7507 | 142.8067 | 183.1745 | 130.5018 | 67.3839 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9308 | 30.6999 | 59.2745 | 15.9003 | 20.4105 | 4.6454 | 59.2796 | 164.3402 | 122.3962 | 162.764 | 110.0913
2012-10-31 05:13 | 25.0788 | 184.7624 | 142.8221 | 183.2294 | 130.5362 | 67.3701 | 0.01437 | 0.35277 | 0.005069 | 24.5488 | 1.9307 | 30.6994 | 59.2727 | 15.9003 | 20.3543 | 4.6445 | 59.2778 | 164.4081 | 122.4678 | 162.8751 | 110.1819
2012-10-31 05:13 | 25.0781 | 184.7657 | 142.8137 | 183.2091 | 130.5812 | 67.3758 | 0.01437 | 0.35269 | 0.005068 | 24.5438 | 1.9307 | 30.6988 | 59.2695 | 15.9005 | 20.4218 | 4.6449 | 59.2745 | 164.3439 | 122.3919 | 162.7873 | 110.1594
2012-10-31 05:13 | 25.0848 | 184.8312 | 142.855 | 183.2001 | 130.5879 | 67.3845 | 0.014389 | 0.3528 | 0.005076 | 24.5184 | 1.9307 | 30.6984 | 59.2688 | 15.9003 | 20.4205 | 4.6455 | 59.2739 | 164.4107 | 122.4345 | 162.7796 | 110.1674
2012-10-31 05:13 | 25.0721 | 184.7597 | 142.8423 | 183.2227 | 130.6821 | 67.3926 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9307 | 30.6983 | 59.2685 | 15.9003 | 20.3957 | 4.646 | 59.2736 | 164.364 | 122.4466 | 162.827 | 110.2864
2012-10-31 05:13 | 25.0796 | 184.8025 | 142.8767 | 183.2341 | 130.5942 | 67.3868 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9307 | 30.6985 | 59.2682 | 15.9006 | 20.3791 | 4.6456 | 59.2733 | 164.4234 | 122.4976 | 162.855 | 110.2151
2012-10-31 05:13 | 25.0781 | 184.7892 | 142.8675 | 183.2326 | 130.6957 | 67.3874 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9307 | 30.6988 | 59.2701 | 15.9004 | 20.4017 | 4.6457 | 59.2752 | 164.3875 | 122.4658 | 162.8309 | 110.294
2012-10-31 05:13 | 25.0773 | 184.8159 | 142.8859 | 183.271 | 130.6873 | 67.3868 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9306 | 30.6978 | 59.2655 | 15.9005 | 20.3728 | 4.6456 | 59.2706 | 164.4431 | 122.5131 | 162.8982 | 110.3145
2012-10-31 05:13 | 25.0781 | 184.8637 | 142.9482 | 183.2679 | 130.6843 | 67.388 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9306 | 30.6972 | 59.2632 | 15.9005 | 20.3857 | 4.6457 | 59.2683 | 164.478 | 122.5625 | 162.8822 | 110.2986
2012-10-31 05:13 | 25.0803 | 184.8542 | 142.935 | 183.2387 | 130.6865 | 67.3862 | 0.014386 | 0.35274 | 0.005074 | 24.5195 | 1.9305 | 30.6969 | 59.2618 | 15.9006 | 20.3959 | 4.6456 | 59.2669 | 164.4583 | 122.5391 | 162.8428 | 110.2906
2012-10-31 05:13 | 25.0751 | 184.8725 | 142.9452 | 183.2649 | 130.6469 | 67.3972 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9305 | 30.6964 | 59.2604 | 15.9004 | 20.4469 | 4.6464 | 59.2655 | 164.4256 | 122.4983 | 162.818 | 110.2
2012-10-31 05:13 | 25.0833 | 184.8885 | 142.9496 | 183.2927 | 130.7124 | 67.3724 | 0.014386 | 0.35281 | 0.005076 | 24.5245 | 1.9305 | 30.696 | 59.2585 | 15.9005 | 20.415 | 4.6447 | 59.2636 | 164.4735 | 122.5346 | 162.8777 | 110.2974
2012-10-31 05:13 | 25.0811 | 184.902 | 142.9743 | 183.2866 | 130.7903 | 67.3839 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9305 | 30.6956 | 59.2574 | 15.9005 | 20.4007 | 4.6454 | 59.2625 | 164.5013 | 122.5736 | 162.8859 | 110.3896
2012-10-31 05:13 | 25.0803 | 184.9051 | 142.9581 | 183.3328 | 130.8239 | 67.3932 | 0.014379 | 0.35277 | 0.005072 | 24.5334 | 1.9304 | 30.6951 | 59.2553 | 15.9005 | 20.412 | 4.6461 | 59.2603 | 164.4931 | 122.5461 | 162.9208 | 110.4119
2012-10-31 05:13 | 25.087 | 184.9236 | 143.0109 | 183.3395 | 130.7466 | 67.3891 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9304 | 30.6946 | 59.2537 | 15.9004 | 20.3705 | 4.6458 | 59.2587 | 164.5531 | 122.6404 | 162.969 | 110.3761
2012-10-31 05:13 | 25.0788 | 184.9232 | 142.9604 | 183.3 | 130.7842 | 67.3834 | 0.014386 | 0.35284 | 0.005076 | 24.5266 | 1.9304 | 30.6936 | 59.2502 | 15.9003 | 20.3824 | 4.6454 | 59.2552 | 164.5408 | 122.578 | 162.9176 | 110.4018
2012-10-31 05:13 | 25.0826 | 184.9584 | 143.0334 | 183.3547 | 130.7956 | 67.3961 | 0.014386 | 0.35284 | 0.005076 | 24.5266 | 1.9303 | 30.6933 | 59.2486 | 15.9004 | 20.3942 | 4.6463 | 59.2536 | 164.5642 | 122.6392 | 162.9605 | 110.4014
2012-10-31 05:13 | 25.0781 | 184.9618 | 143.0251 | 183.3424 | 130.7453 | 67.3995 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9303 | 30.6928 | 59.2467 | 15.9004 | 20.4218 | 4.6465 | 59.2518 | 164.54 | 122.6033 | 162.9206 | 110.3235
2012-10-31 05:13 | 25.0781 | 184.9931 | 142.9866 | 183.3855 | 130.6728 | 67.4059 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9303 | 30.6921 | 59.2442 | 15.9004 | 20.4098 | 4.647 | 59.2493 | 164.5833 | 122.5768 | 162.9757 | 110.263
2012-10-31 05:14 | 25.0796 | 185.0025 | 143.0112 | 183.3948 | 130.6514 | 67.3943 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9303 | 30.6919 | 59.2431 | 15.9005 | 20.4113 | 4.6462 | 59.2482 | 164.5912 | 122.5999 | 162.9835 | 110.2401
2012-10-31 05:14 | 25.093 | 184.9727 | 143.04 | 183.4474 | 130.6458 | 67.3995 | 0.014382 | 0.35281 | 0.005074 | 24.5314 | 1.9303 | 30.6919 | 59.2434 | 15.9004 | 20.4287 | 4.6465 | 59.2484 | 164.544 | 122.6113 | 163.0187 | 110.2171
2012-10-31 05:14 | 25.0766 | 184.9642 | 142.9813 | 183.435 | 130.6522 | 67.3984 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9302 | 30.6913 | 59.2412 | 15.9004 | 20.4364 | 4.6464 | 59.2462 | 164.5278 | 122.5449 | 162.9986 | 110.2158
2012-10-31 05:14 | 25.0788 | 185.0017 | 143.0373 | 183.4293 | 130.6926 | 67.3984 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9302 | 30.691 | 59.2402 | 15.9003 | 20.3743 | 4.6464 | 59.2452 | 164.6274 | 122.663 | 163.055 | 110.3183
2012-10-31 05:14 | 25.0826 | 185.0643 | 142.9796 | 183.39 | 130.704 | 67.403 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.9302 | 30.6908 | 59.2389 | 15.9005 | 20.3821 | 4.6468 | 59.244 | 164.6822 | 122.5975 | 163.0079 | 110.3219
2012-10-31 05:14 | 25.0826 | 185.08 | 143.0334 | 183.4018 | 130.7727 | 67.4088 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9302 | 30.6908 | 59.2395 | 15.9003 | 20.3942 | 4.6472 | 59.2446 | 164.6858 | 122.6392 | 163.0076 | 110.3785
2012-10-31 05:14 | 25.0833 | 185.0493 | 143.011 | 183.4495 | 130.6322 | 67.3949 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9302 | 30.6907 | 59.2392 | 15.9003 | 20.3949 | 4.6462 | 59.2443 | 164.6544 | 122.6161 | 163.0546 | 110.2373
2012-10-31 05:14 | 25.0885 | 185.0271 | 143.0355 | 183.4861 | 130.5077 | 67.3972 | 0.014386 | 0.35287 | 0.005076 | 24.5286 | 1.9302 | 30.6903 | 59.2378 | 15.9003 | 20.384 | 4.6464 | 59.2428 | 164.6431 | 122.6515 | 163.1021 | 110.1237
2012-10-31 05:14 | 25.0863 | 185.1151 | 142.9641 | 183.4643 | 130.5742 | 67.3972 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9302 | 30.6903 | 59.2379 | 15.9003 | 20.422 | 4.6464 | 59.2429 | 164.6931 | 122.5421 | 163.0423 | 110.1522
2012-10-31 05:14 | 25.0758 | 185.0928 | 142.9843 | 183.4616 | 130.6247 | 67.4013 | 0.014395 | 0.3528 | 0.005078 | 24.5082 | 1.9302 | 30.69 | 59.2364 | 15.9002 | 20.3954 | 4.6466 | 59.2415 | 164.6974 | 122.5889 | 163.0662 | 110.2293
2012-10-31 05:14 | 25.0781 | 185.099 | 142.9866 | 183.4913 | 130.6919 | 67.399 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9302 | 30.69 | 59.2367 | 15.9003 | 20.3817 | 4.6465 | 59.2417 | 164.7173 | 122.6049 | 163.1096 | 110.3102
2012-10-31 05:14 | 25.0826 | 185.1153 | 143.018 | 183.5154 | 130.6773 | 67.4065 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9301 | 30.6891 | 59.2327 | 15.9004 | 20.4062 | 4.647 | 59.2377 | 164.7091 | 122.6118 | 163.1092 | 110.2711
2012-10-31 05:14 | 25.0803 | 185.1601 | 142.9927 | 183.5406 | 130.6941 | 67.3995 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.93 | 30.6883 | 59.2293 | 15.9004 | 20.3959 | 4.6465 | 59.2344 | 164.7642 | 122.5968 | 163.1447 | 110.2982
2012-10-31 05:14 | 25.0863 | 185.1935 | 143.0179 | 183.5309 | 130.7116 | 67.4024 | 0.014373 | 0.35285 | 0.005072 | 24.5497 | 1.93 | 30.6879 | 59.2273 | 15.9005 | 20.3738 | 4.6467 | 59.2323 | 164.8197 | 122.6441 | 163.1571 | 110.3378
2012-10-31 05:14 | 25.0803 | 185.1287 | 143.0119 | 183.5759 | 130.7132 | 67.4151 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.93 | 30.6872 | 59.225 | 15.9004 | 20.3919 | 4.6476 | 59.23 | 164.7368 | 122.62 | 163.184 | 110.3213
2012-10-31 05:14 | 25.0803 | 185.1522 | 143.0273 | 183.5759 | 130.6712 | 67.4157 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9299 | 30.6859 | 59.2199 | 15.9005 | 20.3678 | 4.6476 | 59.225 | 164.7844 | 122.6595 | 163.2081 | 110.3034
2012-10-31 05:14 | 25.0796 | 185.1868 | 143.0419 | 183.6183 | 130.8193 | 67.4123 | 0.014398 | 0.35284 | 0.00508 | 24.5061 | 1.9298 | 30.6851 | 59.2167 | 15.9005 | 20.4354 | 4.6474 | 59.2218 | 164.7514 | 122.6065 | 163.1829 | 110.3839
2012-10-31 05:14 | 25.0811 | 185.2158 | 143.0473 | 183.6002 | 130.8476 | 67.3995 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9298 | 30.6846 | 59.2148 | 15.9005 | 20.4288 | 4.6465 | 59.2199 | 164.787 | 122.6185 | 163.1714 | 110.4188
2012-10-31 05:15 | 25.087 | 185.1825 | 143.0762 | 183.6218 | 130.7809 | 67.4024 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9298 | 30.6847 | 59.2156 | 15.9004 | 20.3745 | 4.6467 | 59.2206 | 164.808 | 122.7017 | 163.2473 | 110.4064
2012-10-31 05:15 | 25.0818 | 185.2283 | 143.071 | 183.6009 | 130.8215 | 67.4001 | 0.014392 | 0.3529 | 0.005079 | 24.5203 | 1.9298 | 30.6846 | 59.2146 | 15.9005 | 20.3934 | 4.6466 | 59.2197 | 164.8349 | 122.6776 | 163.2075 | 110.4281
2012-10-31 05:15 | 25.0848 | 185.2116 | 143.1048 | 183.6157 | 130.794 | 67.4094 | 0.014373 | 0.35285 | 0.005072 | 24.5497 | 1.9298 | 30.6845 | 59.2145 | 15.9004 | 20.4325 | 4.6472 | 59.2196 | 164.7791 | 122.6723 | 163.1832 | 110.3615
2012-10-31 05:15 | 25.09 | 185.209 | 143.0946 | 183.664 | 130.8374 | 67.414 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9298 | 30.6846 | 59.2149 | 15.9005 | 20.4257 | 4.6475 | 59.22 | 164.7833 | 122.6689 | 163.2383 | 110.4117
2012-10-31 05:15 | 25.0878 | 185.2617 | 143.1193 | 183.6579 | 130.7856 | 67.4094 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.9297 | 30.6833 | 59.2097 | 15.9005 | 20.4074 | 4.6472 | 59.2147 | 164.8543 | 122.7119 | 163.2505 | 110.3782
2012-10-31 05:15 | 25.0878 | 185.2343 | 143.1347 | 183.6461 | 130.8314 | 67.4151 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9297 | 30.6829 | 59.2085 | 15.9004 | 20.4235 | 4.6476 | 59.2136 | 164.8108 | 122.7112 | 163.2226 | 110.4079
2012-10-31 05:15 | 25.0878 | 185.246 | 143.1423 | 183.6657 | 130.8619 | 67.4042 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9297 | 30.6838 | 59.2118 | 15.9005 | 20.4235 | 4.6468 | 59.2169 | 164.8225 | 122.7188 | 163.2422 | 110.4384
2012-10-31 05:15 | 25.09 | 185.2404 | 143.1215 | 183.664 | 130.9022 | 67.4094 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9297 | 30.683 | 59.2089 | 15.9004 | 20.4016 | 4.6472 | 59.214 | 164.8388 | 122.7199 | 163.2624 | 110.5006
2012-10-31 05:15 | 25.0915 | 185.2536 | 143.1422 | 183.642 | 130.919 | 67.4134 | 0.014376 | 0.35281 | 0.005072 | 24.5416 | 1.9297 | 30.6828 | 59.2075 | 15.9006 | 20.4312 | 4.6475 | 59.2126 | 164.8224 | 122.711 | 163.2108 | 110.4878
2012-10-31 05:15 | 25.1005 | 185.2783 | 143.1743 | 183.6666 | 130.8937 | 67.4221 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9296 | 30.6822 | 59.2058 | 15.9004 | 20.38 | 4.6481 | 59.2109 | 164.8983 | 122.7943 | 163.2866 | 110.5137
2012-10-31 05:15 | 25.0945 | 185.2763 | 143.1952 | 183.7038 | 130.8686 | 67.4255 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9296 | 30.6817 | 59.2038 | 15.9004 | 20.386 | 4.6483 | 59.2089 | 164.8903 | 122.8092 | 163.3178 | 110.4826
2012-10-31 05:15 | 25.102 | 185.3034 | 143.2065 | 183.7073 | 130.8723 | 67.4255 | 0.014386 | 0.35281 | 0.005076 | 24.5245 | 1.9296 | 30.6812 | 59.2019 | 15.9004 | 20.3574 | 4.6483 | 59.207 | 164.946 | 122.8491 | 163.3499 | 110.5149
2012-10-31 05:15 | 25.1005 | 185.3215 | 143.2434 | 183.6862 | 130.9127 | 67.4267 | 0.014363 | 0.35285 | 0.005068 | 24.5668 | 1.9296 | 30.6821 | 59.2053 | 15.9004 | 20.4322 | 4.6484 | 59.2103 | 164.8893 | 122.8112 | 163.254 | 110.4805
2012-10-31 05:15 | 25.096 | 185.3287 | 143.2428 | 183.7523 | 130.893 | 67.4267 | 0.014392 | 0.35287 | 0.005078 | 24.5183 | 1.9297 | 30.6824 | 59.2066 | 15.9004 | 20.3634 | 4.6484 | 59.2117 | 164.9653 | 122.8794 | 163.3889 | 110.5296
2012-10-31 05:15 | 25.0923 | 185.2858 | 143.2506 | 183.7682 | 131.0114 | 67.4261 | 0.014389 | 0.35284 | 0.005077 | 24.5214 | 1.9296 | 30.681 | 59.2014 | 15.9004 | 20.428 | 4.6484 | 59.2065 | 164.8578 | 122.8226 | 163.3402 | 110.5834
2012-10-31 05:15 | 25.1028 | 185.3865 | 143.3034 | 183.7787 | 131.0105 | 67.4232 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9296 | 30.6809 | 59.2012 | 15.9003 | 20.4545 | 4.6482 | 59.2063 | 164.932 | 122.8489 | 163.3242 | 110.556
2012-10-31 05:15 | 25.0923 | 185.3133 | 143.2852 | 183.7172 | 131.1106 | 67.4394 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9295 | 30.6799 | 59.1971 | 15.9004 | 20.4159 | 4.6493 | 59.2022 | 164.8974 | 122.8693 | 163.3013 | 110.6947
2012-10-31 05:15 | 25.0856 | 185.3497 | 143.267 | 183.7615 | 131.1078 | 67.4169 | 0.014373 | 0.35294 | 0.005073 | 24.5558 | 1.9295 | 30.6795 | 59.1953 | 15.9005 | 20.4454 | 4.6477 | 59.2004 | 164.9043 | 122.8216 | 163.3161 | 110.6624
2012-10-31 05:15 | 25.0968 | 185.3099 | 143.3166 | 183.7766 | 131.119 | 67.4267 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.9295 | 30.6801 | 59.1976 | 15.9004 | 20.4445 | 4.6484 | 59.2027 | 164.8654 | 122.8721 | 163.3321 | 110.6745
2012-10-31 05:16 | 25.09 | 185.3659 | 143.3713 | 183.7777 | 131.0702 | 67.4244 | 0.014398 | 0.35287 | 0.005081 | 24.5081 | 1.9295 | 30.6797 | 59.1954 | 15.9006 | 20.4297 | 4.6482 | 59.2005 | 164.9362 | 122.9416 | 163.348 | 110.6405
2012-10-31 05:16 | 25.093 | 185.3414 | 143.3781 | 183.7885 | 131.0961 | 67.4307 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.9296 | 30.6807 | 59.2 | 15.9004 | 20.4166 | 4.6487 | 59.2051 | 164.9248 | 122.9615 | 163.3719 | 110.6795
2012-10-31 05:16 | 25.0908 | 185.3706 | 143.3759 | 183.7824 | 131.0824 | 67.4244 | 0.01436 | 0.35291 | 0.005068 | 24.576 | 1.9295 | 30.6804 | 59.1992 | 15.9003 | 20.4706 | 4.6482 | 59.2042 | 164.9 | 122.9053 | 163.3118 | 110.6118
2012-10-31 05:16 | 25.093 | 185.3728 | 143.3512 | 183.8003 | 131.0694 | 67.4209 | 0.014398 | 0.35284 | 0.00508 | 24.5061 | 1.9295 | 30.6801 | 59.1983 | 15.9003 | 20.4528 | 4.648 | 59.2034 | 164.92 | 122.8984 | 163.3475 | 110.6166
2012-10-31 05:16 | 25.09 | 185.3698 | 143.3444 | 183.8051 | 131.0893 | 67.4244 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9295 | 30.6797 | 59.1961 | 15.9005 | 20.4297 | 4.6482 | 59.2012 | 164.9401 | 122.9147 | 163.3754 | 110.6596
2012-10-31 05:16 | 25.0915 | 185.3674 | 143.3882 | 183.8066 | 131.1327 | 67.4302 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9295 | 30.6798 | 59.1962 | 15.9005 | 20.4834 | 4.6486 | 59.2013 | 164.884 | 122.9048 | 163.3232 | 110.6493
2012-10-31 05:16 | 25.099 | 185.3357 | 143.4418 | 183.8729 | 131.1975 | 67.4383 | 0.014386 | 0.35281 | 0.005076 | 24.5245 | 1.9295 | 30.6799 | 59.1971 | 15.9004 | 20.4989 | 4.6492 | 59.2022 | 164.8368 | 122.9429 | 163.374 | 110.6986
2012-10-31 05:16 | 25.0848 | 185.3685 | 143.3776 | 183.8078 | 131.0268 | 67.44 | 0.014382 | 0.35297 | 0.005076 | 24.5424 | 1.9295 | 30.6792 | 59.1944 | 15.9004 | 20.4606 | 4.6493 | 59.1995 | 164.9079 | 122.917 | 163.3472 | 110.5662
2012-10-31 05:16 | 25.0923 | 185.3721 | 143.4581 | 183.8113 | 131.0076 | 67.4336 | 0.014367 | 0.35288 | 0.00507 | 24.562 | 1.9295 | 30.679 | 59.1937 | 15.9004 | 20.5043 | 4.6489 | 59.1988 | 164.8678 | 122.9538 | 163.307 | 110.5033
2012-10-31 05:16 | 25.087 | 185.3747 | 143.4182 | 183.8413 | 131.0328 | 67.4342 | 0.014367 | 0.3529 | 0.00507 | 24.563 | 1.9294 | 30.6785 | 59.1915 | 15.9004 | 20.4548 | 4.6489 | 59.1965 | 164.9199 | 122.9634 | 163.3865 | 110.578
2012-10-31 05:16 | 25.0878 | 185.4068 | 143.4498 | 183.8421 | 131.0451 | 67.4331 | 0.014367 | 0.3529 | 0.00507 | 24.563 | 1.9294 | 30.6789 | 59.1929 | 15.9004 | 20.4636 | 4.6488 | 59.198 | 164.9432 | 122.9862 | 163.3785 | 110.5815
2012-10-31 05:16 | 25.0863 | 185.3897 | 143.4291 | 183.8406 | 131.1123 | 67.4336 | 0.014395 | 0.35287 | 0.00508 | 24.5132 | 1.9294 | 30.6791 | 59.1934 | 15.9005 | 20.4782 | 4.6489 | 59.1985 | 164.9115 | 122.9509 | 163.3624 | 110.6341
2012-10-31 05:16 | 25.0893 | 185.428 | 143.4321 | 183.875 | 131.0847 | 67.4348 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9294 | 30.6784 | 59.1905 | 15.9006 | 20.4571 | 4.649 | 59.1956 | 164.9709 | 122.975 | 163.4179 | 110.6276
2012-10-31 05:16 | 25.0863 | 185.4171 | 143.4329 | 183.872 | 131.139 | 67.4464 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9294 | 30.6784 | 59.1906 | 15.9005 | 20.4461 | 4.6498 | 59.1956 | 164.971 | 122.9868 | 163.4259 | 110.6929
2012-10-31 05:16 | 25.0773 | 185.3924 | 143.4047 | 183.8551 | 131.1262 | 67.4371 | 0.014392 | 0.35285 | 0.005078 | 24.5173 | 1.9294 | 30.6781 | 59.1897 | 15.9005 | 20.4852 | 4.6491 | 59.1948 | 164.9072 | 122.9195 | 163.3699 | 110.641
2012-10-31 05:16 | 25.0788 | 185.4057 | 143.4715 | 183.8723 | 131.1468 | 67.429 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9293 | 30.6774 | 59.1868 | 15.9005 | 20.4667 | 4.6486 | 59.1919 | 164.939 | 123.0048 | 163.4056 | 110.6801
2012-10-31 05:16 | 25.087 | 185.4374 | 143.4298 | 183.8805 | 131.1435 | 67.4475 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9293 | 30.677 | 59.1853 | 15.9006 | 20.4267 | 4.6498 | 59.1903 | 165.0107 | 123.0031 | 163.4538 | 110.7168
2012-10-31 05:16 | 25.0841 | 185.4698 | 143.4153 | 183.8619 | 131.0681 | 67.4279 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9293 | 30.6768 | 59.1849 | 15.9005 | 20.4238 | 4.6485 | 59.19 | 165.046 | 122.9915 | 163.4381 | 110.6443
2012-10-31 05:16 | 25.0923 | 185.4545 | 143.4697 | 183.8897 | 131.1679 | 67.4458 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9292 | 30.6759 | 59.1811 | 15.9006 | 20.4079 | 4.6497 | 59.1861 | 165.0466 | 123.0618 | 163.4818 | 110.76
2012-10-31 05:16 | 25.0908 | 185.4687 | 143.4489 | 183.9 | 131.1549 | 67.4469 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9293 | 30.6766 | 59.1836 | 15.9006 | 20.4104 | 4.6498 | 59.1887 | 165.0583 | 123.0385 | 163.4896 | 110.7445
2012-10-31 05:16 | 25.0826 | 185.4605 | 143.4715 | 183.88 | 131.078 | 67.4464 | 0.014376 | 0.35294 | 0.005074 | 24.5506 | 1.9293 | 30.6763 | 59.1828 | 15.9005 | 20.4103 | 4.6498 | 59.1878 | 165.0502 | 123.0612 | 163.4697 | 110.6677
2012-10-31 05:16 | 25.0848 | 185.4117 | 143.4429 | 183.894 | 131.2062 | 67.4394 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9293 | 30.6768 | 59.1841 | 15.9007 | 20.4687 | 4.6493 | 59.1892 | 164.943 | 122.9742 | 163.4253 | 110.7375
2012-10-31 05:16 | 25.0908 | 185.4569 | 143.4566 | 183.8882 | 131.1053 | 67.4446 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9293 | 30.6766 | 59.1837 | 15.9005 | 20.4466 | 4.6496 | 59.1888 | 165.0103 | 123.01 | 163.4416 | 110.6587
2012-10-31 05:16 | 25.0826 | 185.4526 | 143.4292 | 183.9389 | 130.9826 | 67.4348 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9293 | 30.677 | 59.1853 | 15.9005 | 20.4303 | 4.649 | 59.1904 | 165.0223 | 122.9989 | 163.5086 | 110.5523
2012-10-31 05:16 | 25.0841 | 185.4777 | 143.4692 | 183.9012 | 131.0643 | 67.4365 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9293 | 30.6763 | 59.1829 | 15.9005 | 20.4439 | 4.6491 | 59.188 | 165.0338 | 123.0253 | 163.4573 | 110.6204
2012-10-31 05:16 | 25.0878 | 185.4657 | 143.4421 | 183.9441 | 131.129 | 67.4348 | 0.014386 | 0.35287 | 0.005076 | 24.5286 | 1.9292 | 30.6758 | 59.1805 | 15.9006 | 20.4395 | 4.649 | 59.1856 | 165.0262 | 123.0026 | 163.5046 | 110.6895
2012-10-31 05:17 | 25.0811 | 185.459 | 143.4585 | 183.9413 | 131.1758 | 67.4562 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9293 | 30.6774 | 59.1863 | 15.9007 | 20.4288 | 4.6504 | 59.1913 | 165.0302 | 123.0297 | 163.5125 | 110.747
2012-10-31 05:17 | 25.0923 | 185.5094 | 143.4581 | 183.9682 | 131.1679 | 67.4458 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9293 | 30.6763 | 59.1829 | 15.9004 | 20.4561 | 4.6497 | 59.188 | 165.0533 | 123.002 | 163.5121 | 110.7118
2012-10-31 05:17 | 25.0893 | 185.5064 | 143.4744 | 183.9338 | 131.1992 | 67.4388 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9293 | 30.6771 | 59.1855 | 15.9006 | 20.4611 | 4.6492 | 59.1906 | 165.0453 | 123.0133 | 163.4727 | 110.7381
2012-10-31 05:17 | 25.0983 | 185.5154 | 143.4564 | 183.9114 | 131.1548 | 67.4417 | 0.014376 | 0.35281 | 0.005072 | 24.5416 | 1.9292 | 30.6759 | 59.1811 | 15.9006 | 20.4581 | 4.6494 | 59.1862 | 165.0573 | 122.9983 | 163.4533 | 110.6967
2012-10-31 05:17 | 25.0893 | 185.5496 | 143.5013 | 183.922 | 131.1802 | 67.4469 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.9292 | 30.6756 | 59.1799 | 15.9005 | 20.441 | 4.6498 | 59.185 | 165.1086 | 123.0603 | 163.481 | 110.7392
2012-10-31 05:17 | 25.099 | 185.5279 | 143.5225 | 183.967 | 131.0677 | 67.4394 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9291 | 30.6745 | 59.1756 | 15.9005 | 20.4066 | 4.6493 | 59.1807 | 165.1213 | 123.1159 | 163.5604 | 110.6611
2012-10-31 05:17 | 25.0983 | 185.5154 | 143.4641 | 183.9467 | 131.0632 | 67.4533 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9291 | 30.6734 | 59.1713 | 15.9006 | 20.446 | 4.6502 | 59.1764 | 165.0694 | 123.0181 | 163.5007 | 110.6172
2012-10-31 05:17 | 25.1005 | 185.5137 | 143.474 | 183.9999 | 131.157 | 67.4521 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.929 | 30.6731 | 59.1697 | 15.9007 | 20.4522 | 4.6501 | 59.1748 | 165.0615 | 123.0218 | 163.5477 | 110.7048
2012-10-31 05:17 | 25.1013 | 185.5106 | 143.4748 | 183.9419 | 131.1998 | 67.4487 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9291 | 30.6741 | 59.1739 | 15.9006 | 20.4892 | 4.6499 | 59.179 | 165.0214 | 122.9856 | 163.4527 | 110.7106
2012-10-31 05:17 | 25.099 | 185.5083 | 143.511 | 183.9905 | 131.1708 | 67.4464 | 0.014379 | 0.35294 | 0.005075 | 24.5455 | 1.9291 | 30.6733 | 59.1711 | 15.9006 | 20.4548 | 4.6498 | 59.1762 | 165.0535 | 123.0562 | 163.5357 | 110.716
2012-10-31 05:17 | 25.0968 | 185.5061 | 143.5126 | 183.9413 | 131.1762 | 67.4487 | 0.014367 | 0.35288 | 0.00507 | 24.562 | 1.9291 | 30.6735 | 59.1723 | 15.9004 | 20.4245 | 4.6499 | 59.1774 | 165.0816 | 123.0881 | 163.5168 | 110.7517
2012-10-31 05:17 | 25.1005 | 185.5333 | 143.4894 | 183.9881 | 131.2028 | 67.4504 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.929 | 30.6728 | 59.1693 | 15.9005 | 20.4643 | 4.65 | 59.1744 | 165.069 | 123.0251 | 163.5238 | 110.7385
2012-10-31 05:17 | 25.1058 | 185.5229 | 143.5331 | 183.9856 | 131.2883 | 67.4498 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.929 | 30.6723 | 59.1673 | 15.9005 | 20.4335 | 4.65 | 59.1724 | 165.0894 | 123.0996 | 163.5521 | 110.8548
2012-10-31 05:17 | 25.1035 | 185.552 | 143.5116 | 183.995 | 131.2936 | 67.4631 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.929 | 30.6724 | 59.1678 | 15.9005 | 20.4312 | 4.6509 | 59.1728 | 165.1208 | 123.0804 | 163.5638 | 110.8624
2012-10-31 05:17 | 25.0998 | 185.5287 | 143.5502 | 184.0266 | 131.225 | 67.4527 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.929 | 30.672 | 59.1662 | 15.9005 | 20.4556 | 4.6502 | 59.1713 | 165.0731 | 123.0946 | 163.571 | 110.7694
2012-10-31 05:17 | 25.111 | 185.532 | 143.5691 | 184.0104 | 131.1904 | 67.4464 | 0.014389 | 0.3529 | 0.005078 | 24.5254 | 1.929 | 30.6721 | 59.1666 | 15.9005 | 20.4547 | 4.6498 | 59.1717 | 165.0773 | 123.1144 | 163.5557 | 110.7357
2012-10-31 05:17 | 25.1125 | 185.5061 | 143.5283 | 184.004 | 131.2453 | 67.4469 | 0.014392 | 0.35288 | 0.005079 | 24.5193 | 1.9291 | 30.6727 | 59.1697 | 15.9003 | 20.4442 | 4.6498 | 59.1748 | 165.0619 | 123.0841 | 163.5598 | 110.8011
2012-10-31 05:17 | 25.1125 | 185.5296 | 143.5706 | 184.0158 | 131.2797 | 67.4417 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.929 | 30.6722 | 59.1672 | 15.9004 | 20.4321 | 4.6494 | 59.1723 | 165.0975 | 123.1385 | 163.5837 | 110.8476
2012-10-31 05:17 | 25.1087 | 185.5415 | 143.536 | 184.0042 | 131.2606 | 67.4498 | 0.014395 | 0.35282 | 0.005079 | 24.5102 | 1.929 | 30.6718 | 59.1654 | 15.9005 | 20.4283 | 4.65 | 59.1705 | 165.1132 | 123.1077 | 163.5759 | 110.8323
2012-10-31 05:17 | 25.1102 | 185.543 | 143.5798 | 184.0292 | 131.243 | 67.4458 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.929 | 30.6718 | 59.1653 | 15.9005 | 20.4459 | 4.6497 | 59.1704 | 165.0971 | 123.1339 | 163.5833 | 110.7971
2012-10-31 05:17 | 25.117 | 185.5773 | 143.5597 | 184.0321 | 131.2804 | 67.4498 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.929 | 30.6713 | 59.1637 | 15.9004 | 20.4768 | 4.65 | 59.1688 | 165.1005 | 123.0829 | 163.5553 | 110.8036
2012-10-31 05:17 | 25.117 | 185.5694 | 143.5712 | 184.0399 | 131.2995 | 67.4429 | 0.014404 | 0.3529 | 0.005083 | 24.4999 | 1.929 | 30.6716 | 59.1652 | 15.9004 | 20.4366 | 4.6495 | 59.1703 | 165.1328 | 123.1346 | 163.6033 | 110.8629
2012-10-31 05:17 | 25.1177 | 185.5858 | 143.5758 | 184.0641 | 131.2544 | 67.4464 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.929 | 30.6714 | 59.164 | 15.9005 | 20.4855 | 4.6498 | 59.1691 | 165.1003 | 123.0903 | 163.5786 | 110.7689
2012-10-31 05:17 | 25.1185 | 185.5395 | 143.5881 | 184.0297 | 131.2666 | 67.4492 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.929 | 30.6711 | 59.1633 | 15.9004 | 20.4903 | 4.6499 | 59.1684 | 165.0492 | 123.0978 | 163.5394 | 110.7763
2012-10-31 05:17 | 25.1155 | 185.5679 | 143.539 | 184.0384 | 131.2331 | 67.4481 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.929 | 30.6719 | 59.166 | 15.9004 | 20.4873 | 4.6499 | 59.1711 | 165.0806 | 123.0517 | 163.5511 | 110.7458
2012-10-31 05:17 | 25.1207 | 185.5888 | 143.5903 | 184.024 | 131.2535 | 67.4516 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.929 | 30.6716 | 59.1651 | 15.9004 | 20.4925 | 4.6501 | 59.1701 | 165.0963 | 123.0978 | 163.5315 | 110.761
2012-10-31 05:18 | 25.114 | 185.5939 | 143.6259 | 184.0879 | 131.3003 | 67.4654 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9289 | 30.6704 | 59.1602 | 15.9005 | 20.4818 | 4.6511 | 59.1653 | 165.1121 | 123.1441 | 163.6061 | 110.8185
2012-10-31 05:18 | 25.117 | 185.5929 | 143.6174 | 184.0634 | 131.3224 | 67.4602 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9289 | 30.6704 | 59.1606 | 15.9004 | 20.5009 | 4.6507 | 59.1657 | 165.092 | 123.1165 | 163.5625 | 110.8215
2012-10-31 05:18 | 25.117 | 185.5537 | 143.5905 | 184.0909 | 131.3147 | 67.4591 | 0.014367 | 0.3528 | 0.005069 | 24.5559 | 1.9289 | 30.6709 | 59.1622 | 15.9004 | 20.5009 | 4.6506 | 59.1673 | 165.0528 | 123.0896 | 163.59 | 110.8138
2012-10-31 05:18 | 25.1177 | 185.5897 | 143.6104 | 184.0877 | 131.2735 | 67.4521 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.929 | 30.6711 | 59.1631 | 15.9004 | 20.5417 | 4.6501 | 59.1682 | 165.048 | 123.0687 | 163.546 | 110.7318
2012-10-31 05:18 | 25.1192 | 185.5873 | 143.6273 | 184.0852 | 131.4009 | 67.451 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.929 | 30.6717 | 59.1657 | 15.9003 | 20.5352 | 4.6501 | 59.1707 | 165.0521 | 123.0921 | 163.55 | 110.8657
2012-10-31 05:18 | 25.12 | 185.6234 | 143.6165 | 184.1096 | 131.4017 | 67.466 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9289 | 30.6702 | 59.1594 | 15.9004 | 20.5119 | 4.6511 | 59.1644 | 165.1115 | 123.1046 | 163.5977 | 110.8898
2012-10-31 05:18 | 25.1222 | 185.5864 | 143.6841 | 184.0961 | 131.2627 | 67.455 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9289 | 30.6707 | 59.1616 | 15.9004 | 20.5342 | 4.6503 | 59.1667 | 165.0522 | 123.1499 | 163.5619 | 110.7285
2012-10-31 05:18 | 25.1222 | 185.6217 | 143.6303 | 184.1039 | 131.1176 | 67.4591 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.9289 | 30.6707 | 59.162 | 15.9003 | 20.5422 | 4.6506 | 59.1671 | 165.0795 | 123.0881 | 163.5617 | 110.5754
2012-10-31 05:18 | 25.1192 | 185.5873 | 143.6042 | 184.1048 | 131.107 | 67.4562 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.929 | 30.6712 | 59.1638 | 15.9003 | 20.487 | 4.6504 | 59.1689 | 165.1003 | 123.1172 | 163.6178 | 110.62
2012-10-31 05:18 | 25.1177 | 185.625 | 143.6027 | 184.1386 | 131.2544 | 67.4504 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.9289 | 30.6704 | 59.1607 | 15.9003 | 20.5417 | 4.65 | 59.1658 | 165.0833 | 123.061 | 163.5969 | 110.7127
2012-10-31 05:18 | 25.111 | 185.6183 | 143.5614 | 184.077 | 131.3049 | 67.4666 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.9289 | 30.6703 | 59.1598 | 15.9005 | 20.4788 | 4.6511 | 59.1649 | 165.1395 | 123.0826 | 163.5982 | 110.8261
2012-10-31 05:18 | 25.1132 | 185.597 | 143.6251 | 184.1185 | 131.1888 | 67.451 | 0.014386 | 0.35284 | 0.005076 | 24.5266 | 1.9289 | 30.6701 | 59.159 | 15.9004 | 20.473 | 4.6501 | 59.164 | 165.124 | 123.1521 | 163.6455 | 110.7158
2012-10-31 05:18 | 25.1207 | 185.6476 | 143.5942 | 184.0828 | 131.2192 | 67.4556 | 0.014398 | 0.35291 | 0.005081 | 24.5111 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1568 | 15.9004 | 20.4765 | 4.6504 | 59.1619 | 165.1711 | 123.1177 | 163.6063 | 110.7427
2012-10-31 05:18 | 25.1237 | 185.6114 | 143.6048 | 184.1446 | 131.2451 | 67.451 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9289 | 30.6695 | 59.1575 | 15.9002 | 20.5035 | 4.6501 | 59.1626 | 165.1079 | 123.1013 | 163.6411 | 110.7416
2012-10-31 05:18 | 25.1222 | 185.6531 | 143.6303 | 184.1667 | 131.3009 | 67.4504 | 0.01437 | 0.3529 | 0.005071 | 24.5578 | 1.9246 | 30.6023 | 58.8985 | 15.9002 | 20.498 | 4.65 | 58.9036 | 165.1551 | 123.1323 | 163.6687 | 110.8029
2012-10-31 05:18 | 25.1207 | 185.5613 | 143.6288 | 184.1808 | 131.3375 | 67.4568 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9224 | 30.5661 | 58.7589 | 15.9003 | 20.4484 | 4.6505 | 58.764 | 165.1129 | 123.1804 | 163.7324 | 110.8891
2012-10-31 05:18 | 25.1177 | 185.6486 | 143.6065 | 184.1151 | 131.3269 | 67.4487 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.9212 | 30.5485 | 58.691 | 15.9004 | 20.4454 | 4.6499 | 58.696 | 165.2032 | 123.1611 | 163.6697 | 110.8815
2012-10-31 05:18 | 25.1215 | 185.5739 | 143.6103 | 184.1228 | 130.7773 | 67.4504 | 0.014373 | 0.35275 | 0.00507 | 24.5427 | 1.9206 | 30.5389 | 58.6544 | 15.9003 | 20.4732 | 4.65 | 58.6595 | 165.1007 | 123.1371 | 163.6496 | 110.3041
2012-10-31 05:18 | 25.1087 | 185.6239 | 143.536 | 184.1179 | 130.3333 | 67.4406 | 0.014379 | 0.35277 | 0.005072 | 24.5334 | 1.9206 | 30.5388 | 58.6542 | 15.9003 | 20.4645 | 4.6494 | 58.6593 | 165.1594 | 123.0715 | 163.6534 | 109.8688
2012-10-31 05:18 | 25.114 | 185.6135 | 143.4068 | 184.1349 | 130.972 | 67.4423 | 0.014367 | 0.35267 | 0.005067 | 24.5469 | 1.921 | 30.5445 | 58.6758 | 15.9004 | 20.5139 | 4.6495 | 58.6809 | 165.0996 | 122.8929 | 163.621 | 110.4581
2012-10-31 05:18 | 25.111 | 185.6458 | 143.4691 | 184.1045 | 131.0874 | 67.4394 | 0.014367 | 0.35265 | 0.005067 | 24.5459 | 1.9213 | 30.5488 | 58.692 | 15.9004 | 20.4507 | 4.6493 | 58.697 | 165.1951 | 123.0184 | 163.6538 | 110.6367
2012-10-31 05:18 | 25.111 | 185.6262 | 143.4884 | 184.1633 | 130.7439 | 67.4377 | 0.01436 | 0.35259 | 0.005063 | 24.5538 | 1.9214 | 30.5514 | 58.702 | 15.9004 | 20.4547 | 4.6492 | 58.707 | 165.1715 | 123.0337 | 163.7086 | 110.2892
2012-10-31 05:18 | 25.108 | 185.6467 | 143.4354 | 184.0819 | 130.4509 | 67.4417 | 0.014351 | 0.35256 | 0.00506 | 24.5672 | 1.9234 | 30.5835 | 58.8252 | 15.9005 | 20.4678 | 4.6494 | 58.8303 | 165.1789 | 122.9676 | 163.6141 | 109.9831
2012-10-31 05:18 | 25.105 | 185.6084 | 143.3325 | 184.1455 | 129.7689 | 67.4383 | 0.01436 | 0.35256 | 0.005063 | 24.5518 | 1.9273 | 30.6457 | 59.0647 | 15.9006 | 20.4567 | 4.6492 | 59.0697 | 165.1517 | 122.8758 | 163.6888 | 109.3122
2012-10-31 05:18 | 25.0915 | 185.6381 | 143.1384 | 184.1046 | 129.969 | 67.451 | 0.014367 | 0.35261 | 0.005066 | 24.5428 | 1.9286 | 30.6664 | 59.1444 | 15.9005 | 20.4593 | 4.6501 | 59.1494 | 165.1788 | 122.6791 | 163.6453 | 109.5097
2012-10-31 05:19 | 25.096 | 185.5994 | 143.0699 | 184.1326 | 130.374 | 67.4331 | 0.014354 | 0.35258 | 0.005061 | 24.5631 | 1.9296 | 30.682 | 59.2046 | 15.9006 | 20.4357 | 4.6488 | 59.2097 | 165.1637 | 122.6342 | 163.6969 | 109.9383
2012-10-31 05:19 | 25.0908 | 185.606 | 143.0723 | 184.1078 | 130.5367 | 67.4377 | 0.01436 | 0.35265 | 0.005064 | 24.5579 | 1.9304 | 30.6944 | 59.253 | 15.9004 | 20.4546 | 4.6492 | 59.258 | 165.1514 | 122.6177 | 163.6532 | 110.0821
2012-10-31 05:19 | 25.099 | 185.6103 | 143.046 | 184.0729 | 130.3961 | 67.444 | 0.01437 | 0.35275 | 0.005069 | 24.5478 | 1.9308 | 30.7015 | 59.2796 | 15.9006 | 20.4387 | 4.6496 | 59.2846 | 165.1716 | 122.6073 | 163.6342 | 109.9574
2012-10-31 05:19 | 25.09 | 185.6052 | 143.0101 | 184.107 | 130.5664 | 67.451 | 0.014351 | 0.35271 | 0.005062 | 24.5773 | 1.9312 | 30.7066 | 59.2999 | 15.9005 | 20.4056 | 4.6501 | 59.3049 | 165.1996 | 122.6045 | 163.7014 | 110.1608
2012-10-31 05:19 | 25.0915 | 185.6106 | 143.0385 | 184.136 | 130.7244 | 67.4544 | 0.014357 | 0.35264 | 0.005063 | 24.562 | 1.9314 | 30.7102 | 59.3132 | 15.9006 | 20.4432 | 4.6503 | 59.3182 | 165.1674 | 122.5953 | 163.6928 | 110.2812
2012-10-31 05:19 | 25.0938 | 185.6011 | 143.0484 | 184.0991 | 130.803 | 67.4562 | 0.014379 | 0.35274 | 0.005072 | 24.5315 | 1.9315 | 30.7127 | 59.3231 | 15.9006 | 20.4014 | 4.6504 | 59.3282 | 165.1997 | 122.647 | 163.6977 | 110.4016
2012-10-31 05:19 | 25.0848 | 185.6235 | 143.1048 | 184.1175 | 130.8131 | 67.4492 | 0.014363 | 0.35272 | 0.005066 | 24.5578 | 1.9317 | 30.7145 | 59.3304 | 15.9005 | 20.4044 | 4.6499 | 59.3355 | 165.2191 | 122.7004 | 163.7131 | 110.4087
2012-10-31 05:19 | 25.0826 | 185.6174 | 143.0795 | 184.0879 | 130.9177 | 67.4579 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.9318 | 30.7162 | 59.3366 | 15.9005 | 20.4464 | 4.6505 | 59.3417 | 165.171 | 122.6331 | 163.6415 | 110.4713
2012-10-31 05:19 | 25.0826 | 185.6409 | 143.1525 | 184.1192 | 130.8758 | 67.4533 | 0.01437 | 0.35278 | 0.005069 | 24.5498 | 1.9318 | 30.7169 | 59.3396 | 15.9005 | 20.4464 | 4.6502 | 59.3447 | 165.1945 | 122.7061 | 163.6728 | 110.4294
2012-10-31 05:19 | 25.0773 | 185.5925 | 143.1318 | 184.0747 | 130.8399 | 67.4492 | 0.014379 | 0.35278 | 0.005073 | 24.5345 | 1.9319 | 30.7178 | 59.3431 | 15.9004 | 20.425 | 4.6499 | 59.3482 | 165.1675 | 122.7068 | 163.6497 | 110.4149
2012-10-31 05:19 | 25.0945 | 185.6254 | 143.1836 | 184.0723 | 130.88 | 67.4625 | 0.014367 | 0.35275 | 0.005068 | 24.5529 | 1.9319 | 30.7179 | 59.343 | 15.9006 | 20.4583 | 4.6509 | 59.3481 | 165.1671 | 122.7253 | 163.614 | 110.4217
2012-10-31 05:19 | 25.0945 | 185.6136 | 143.1875 | 184.0919 | 130.9067 | 67.4683 | 0.014367 | 0.35275 | 0.005068 | 24.5529 | 1.9319 | 30.7187 | 59.3464 | 15.9005 | 20.4382 | 4.6513 | 59.3515 | 165.1754 | 122.7493 | 163.6537 | 110.4685
2012-10-31 05:19 | 25.0863 | 185.6172 | 143.1831 | 184.0955 | 130.8833 | 67.4573 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.9319 | 30.7185 | 59.3457 | 15.9005 | 20.4661 | 4.6505 | 59.3507 | 165.1511 | 122.717 | 163.6294 | 110.4172
2012-10-31 05:19 | 25.0848 | 185.5764 | 143.2085 | 184.1449 | 130.9963 | 67.4614 | 0.01436 | 0.35284 | 0.005067 | 24.571 | 1.9319 | 30.7189 | 59.3468 | 15.9006 | 20.5008 | 4.6508 | 59.3519 | 165.0756 | 122.7077 | 163.6441 | 110.4955
2012-10-31 05:19 | 25.087 | 185.5747 | 143.2376 | 184.1236 | 130.9489 | 67.4591 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9319 | 30.719 | 59.3475 | 15.9005 | 20.4147 | 4.6506 | 59.3526 | 165.16 | 122.8229 | 163.7089 | 110.5342
2012-10-31 05:19 | 25.0773 | 185.6435 | 143.251 | 184.0826 | 130.9811 | 67.4625 | 0.014373 | 0.35272 | 0.00507 | 24.5407 | 1.932 | 30.7194 | 59.3495 | 15.9004 | 20.4933 | 4.6509 | 59.3545 | 165.1502 | 122.7577 | 163.5893 | 110.4878
2012-10-31 05:19 | 25.0848 | 185.6196 | 143.2124 | 184.0783 | 130.9314 | 67.4573 | 0.01436 | 0.3528 | 0.005066 | 24.5679 | 1.932 | 30.7193 | 59.3489 | 15.9005 | 20.4807 | 4.6505 | 59.354 | 165.1389 | 122.7317 | 163.5976 | 110.4507
2012-10-31 05:19 | 25.0736 | 185.6123 | 143.2281 | 184.1063 | 130.924 | 67.4677 | 0.014357 | 0.35272 | 0.005064 | 24.568 | 1.932 | 30.7191 | 59.349 | 15.9003 | 20.4294 | 4.6512 | 59.3541 | 165.1829 | 122.7987 | 163.6769 | 110.4946
2012-10-31 05:19 | 25.0878 | 185.6657 | 143.2615 | 184.1323 | 131.0031 | 67.4654 | 0.014357 | 0.35264 | 0.005063 | 24.562 | 1.932 | 30.7189 | 59.3477 | 15.9004 | 20.3873 | 4.6511 | 59.3528 | 165.2784 | 122.8742 | 163.745 | 110.6158
2012-10-31 05:19 | 25.0788 | 185.6528 | 143.314 | 184.1115 | 131.0361 | 67.4591 | 0.014376 | 0.35272 | 0.005071 | 24.5355 | 1.932 | 30.7186 | 59.347 | 15.9003 | 20.3583 | 4.6506 | 59.3521 | 165.2945 | 122.9557 | 163.7532 | 110.6778
2012-10-31 05:19 | 25.0781 | 185.6168 | 143.3402 | 184.1618 | 131.0583 | 67.4602 | 0.01437 | 0.35272 | 0.005069 | 24.5458 | 1.9319 | 30.7175 | 59.3424 | 15.9004 | 20.4058 | 4.6507 | 59.3474 | 165.211 | 122.9344 | 163.756 | 110.6525
2012-10-31 05:19 | 25.0811 | 185.659 | 143.3009 | 184.1177 | 131.0498 | 67.4591 | 0.014351 | 0.35271 | 0.005062 | 24.5773 | 1.9319 | 30.7172 | 59.3414 | 15.9003 | 20.3887 | 4.6506 | 59.3465 | 165.2703 | 122.9122 | 163.729 | 110.6611
2012-10-31 05:19 | 25.0751 | 185.6373 | 143.3525 | 184.1392 | 131.0553 | 67.4706 | 0.01437 | 0.35268 | 0.005068 | 24.5428 | 1.9319 | 30.7177 | 59.3428 | 15.9004 | 20.3867 | 4.6514 | 59.3479 | 165.2506 | 122.9658 | 163.7525 | 110.6686
2012-10-31 05:19 | 25.0751 | 185.653 | 143.3564 | 184.1313 | 131.0362 | 67.4614 | 0.014363 | 0.35272 | 0.005066 | 24.5578 | 1.9319 | 30.718 | 59.3439 | 15.9005 | 20.3907 | 4.6508 | 59.349 | 165.2623 | 122.9657 | 163.7406 | 110.6455
2012-10-31 05:19 | 25.0803 | 185.6425 | 143.3539 | 184.1208 | 131.0452 | 67.4654 | 0.014379 | 0.35272 | 0.005072 | 24.5304 | 1.9318 | 30.7172 | 59.3406 | 15.9005 | 20.3919 | 4.6511 | 59.3457 | 165.2506 | 122.962 | 163.7289 | 110.6533
2012-10-31 05:19 | 25.0743 | 185.6405 | 143.3748 | 184.1541 | 131.0621 | 67.4643 | 0.01437 | 0.35271 | 0.005068 | 24.5448 | 1.9318 | 30.7158 | 59.3353 | 15.9005 | 20.3859 | 4.651 | 59.3403 | 165.2546 | 122.9889 | 163.7682 | 110.6762
2012-10-31 05:19 | 25.0773 | 185.6866 | 143.3663 | 184.1218 | 131.0384 | 67.4643 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9318 | 30.7163 | 59.3379 | 15.9003 | 20.4491 | 4.651 | 59.343 | 165.2375 | 122.9172 | 163.6727 | 110.5893
2012-10-31 05:20 | 25.0661 | 185.6362 | 143.3666 | 184.1302 | 131.0272 | 67.4677 | 0.014367 | 0.35278 | 0.005068 | 24.555 | 1.9318 | 30.716 | 59.3366 | 15.9004 | 20.4178 | 4.6512 | 59.3417 | 165.2184 | 122.9488 | 163.7124 | 110.6094
2012-10-31 05:20 | 25.0713 | 185.6924 | 143.3987 | 184.1707 | 131.0629 | 67.4683 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9317 | 30.7156 | 59.3344 | 15.9005 | 20.4712 | 4.6513 | 59.3394 | 165.2212 | 122.9275 | 163.6995 | 110.5917
2012-10-31 05:20 | 25.0751 | 185.6256 | 143.4179 | 184.1549 | 131.1316 | 67.4776 | 0.01437 | 0.35275 | 0.005069 | 24.5478 | 1.9317 | 30.7146 | 59.3308 | 15.9005 | 20.4389 | 4.6519 | 59.3359 | 165.1867 | 122.979 | 163.716 | 110.6927
2012-10-31 05:20 | 25.0691 | 185.6941 | 143.4465 | 184.1724 | 131.118 | 67.4729 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9316 | 30.7139 | 59.3279 | 15.9005 | 20.4008 | 4.6516 | 59.333 | 165.2933 | 123.0457 | 163.7716 | 110.7172
2012-10-31 05:20 | 25.0654 | 185.6786 | 143.4812 | 184.1844 | 131.1524 | 67.4758 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9316 | 30.7136 | 59.3267 | 15.9005 | 20.4091 | 4.6518 | 59.3318 | 165.2695 | 123.0721 | 163.7753 | 110.7433
2012-10-31 05:20 | 25.0683 | 185.6933 | 143.4879 | 184.1912 | 131.1248 | 67.488 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9316 | 30.7139 | 59.3277 | 15.9005 | 20.4361 | 4.6526 | 59.3328 | 165.2572 | 123.0518 | 163.7551 | 110.6887
2012-10-31 05:20 | 25.0668 | 185.6644 | 143.4903 | 184.1818 | 131.1767 | 67.4724 | 0.014363 | 0.35278 | 0.005067 | 24.5618 | 1.9316 | 30.7136 | 59.3264 | 15.9006 | 20.4185 | 4.6515 | 59.3314 | 165.2459 | 123.0718 | 163.7633 | 110.7582
2012-10-31 05:20 | 25.0698 | 185.6595 | 143.4818 | 184.2044 | 131.1263 | 67.4804 | 0.01436 | 0.35278 | 0.005066 | 24.5669 | 1.9316 | 30.7127 | 59.3234 | 15.9005 | 20.4577 | 4.6521 | 59.3285 | 165.2018 | 123.0241 | 163.7467 | 110.6686
2012-10-31 05:20 | 25.0654 | 185.6786 | 143.462 | 184.2 | 131.1448 | 67.4741 | 0.014357 | 0.35284 | 0.005066 | 24.5761 | 1.9315 | 30.7122 | 59.3212 | 15.9005 | 20.4292 | 4.6517 | 59.3262 | 165.2494 | 123.0328 | 163.7708 | 110.7156
2012-10-31 05:20 | 25.0646 | 185.7014 | 143.5304 | 184.2032 | 131.1364 | 67.4718 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9315 | 30.712 | 59.3203 | 15.9006 | 20.4163 | 4.6515 | 59.3254 | 165.2851 | 123.1141 | 163.7869 | 110.7201
2012-10-31 05:20 | 25.0631 | 185.6803 | 143.4789 | 184.2213 | 131.1272 | 67.4637 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9315 | 30.7115 | 59.3187 | 15.9005 | 20.4389 | 4.6509 | 59.3238 | 165.2414 | 123.04 | 163.7824 | 110.6883
2012-10-31 05:20 | 25.0713 | 185.7238 | 143.4986 | 184.1981 | 131.1431 | 67.4845 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9315 | 30.7112 | 59.3174 | 15.9005 | 20.403 | 4.6524 | 59.3225 | 165.3208 | 123.0956 | 163.7951 | 110.7401
2012-10-31 05:20 | 25.0631 | 185.7391 | 143.502 | 184.2605 | 131.0967 | 67.4828 | 0.014376 | 0.3528 | 0.005072 | 24.5406 | 1.9314 | 30.7108 | 59.316 | 15.9005 | 20.4108 | 4.6523 | 59.321 | 165.3283 | 123.0912 | 163.8497 | 110.6859
2012-10-31 05:20 | 25.0683 | 185.6972 | 143.4841 | 184.2186 | 131.163 | 67.4683 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.9314 | 30.7096 | 59.3113 | 15.9005 | 20.412 | 4.6513 | 59.3164 | 165.2852 | 123.0721 | 163.8066 | 110.751
2012-10-31 05:20 | 25.0661 | 185.7303 | 143.5242 | 184.2047 | 131.1608 | 67.4845 | 0.01436 | 0.35282 | 0.005067 | 24.5699 | 1.9314 | 30.71 | 59.3129 | 15.9005 | 20.4339 | 4.6524 | 59.318 | 165.2964 | 123.0903 | 163.7708 | 110.7269
2012-10-31 05:20 | 25.0698 | 185.7066 | 143.5164 | 184.228 | 131.3668 | 67.4672 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9314 | 30.71 | 59.3133 | 15.9004 | 20.4416 | 4.6512 | 59.3184 | 165.265 | 123.0748 | 163.7864 | 110.9252
2012-10-31 05:20 | 25.0758 | 185.7518 | 143.5608 | 184.2379 | 131.1972 | 67.4758 | 0.014382 | 0.3528 | 0.005074 | 24.5303 | 1.9313 | 30.7093 | 59.3103 | 15.9005 | 20.3954 | 4.6518 | 59.3154 | 165.3564 | 123.1654 | 163.8425 | 110.8018
2012-10-31 05:20 | 25.0691 | 185.753 | 143.5157 | 184.2469 | 131.2287 | 67.4758 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.9313 | 30.709 | 59.3083 | 15.9006 | 20.3847 | 4.6518 | 59.3134 | 165.3683 | 123.131 | 163.8622 | 110.844
2012-10-31 05:20 | 25.0646 | 185.772 | 143.5573 | 184.2777 | 131.2662 | 67.4752 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9313 | 30.7081 | 59.3051 | 15.9006 | 20.3802 | 4.6517 | 59.3102 | 165.3918 | 123.1771 | 163.8975 | 110.886
2012-10-31 05:20 | 25.0683 | 185.7443 | 143.5418 | 184.2069 | 131.3347 | 67.4816 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9312 | 30.7071 | 59.3007 | 15.9007 | 20.3839 | 4.6522 | 59.3058 | 165.3604 | 123.1579 | 163.823 | 110.9508
2012-10-31 05:20 | 25.0766 | 185.733 | 143.5808 | 184.2622 | 131.3507 | 67.4799 | 0.014363 | 0.3528 | 0.005067 | 24.5628 | 1.9312 | 30.7074 | 59.3023 | 15.9006 | 20.3721 | 4.6521 | 59.3074 | 165.3609 | 123.2087 | 163.8901 | 110.9786
2012-10-31 05:20 | 25.0713 | 185.7709 | 143.5563 | 184.2648 | 131.2996 | 67.4799 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9312 | 30.7069 | 59.3006 | 15.9006 | 20.3508 | 4.6521 | 59.3057 | 165.4201 | 123.2055 | 163.914 | 110.9488
2012-10-31 05:20 | 25.0698 | 185.785 | 143.5548 | 184.2241 | 131.3057 | 67.4839 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9311 | 30.7065 | 59.2987 | 15.9007 | 20.3934 | 4.6523 | 59.3038 | 165.3916 | 123.1614 | 163.8307 | 110.9123
2012-10-31 05:20 | 25.0848 | 185.7922 | 143.6044 | 184.2665 | 131.294 | 67.4695 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9311 | 30.7056 | 59.2954 | 15.9006 | 20.4205 | 4.6513 | 59.3004 | 165.3717 | 123.1839 | 163.846 | 110.8735
2012-10-31 05:20 | 25.0721 | 185.7795 | 143.5917 | 184.2969 | 131.2279 | 67.4764 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9311 | 30.7055 | 59.2951 | 15.9006 | 20.3998 | 4.6518 | 59.3002 | 165.3797 | 123.1919 | 163.8971 | 110.8281
2012-10-31 05:20 | 25.0713 | 185.7395 | 143.5909 | 184.2569 | 131.2729 | 67.4885 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.931 | 30.7047 | 59.2922 | 15.9006 | 20.411 | 4.6527 | 59.2972 | 165.3285 | 123.1799 | 163.8459 | 110.8619
2012-10-31 05:21 | 25.0728 | 185.7802 | 143.627 | 184.2741 | 131.4156 | 67.4799 | 0.014379 | 0.35278 | 0.005073 | 24.5345 | 1.9311 | 30.7051 | 59.2933 | 15.9007 | 20.4005 | 4.6521 | 59.2984 | 165.3797 | 123.2265 | 163.8736 | 111.0151
2012-10-31 05:21 | 25.0683 | 185.7796 | 143.6033 | 184.2304 | 131.4073 | 67.4799 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.931 | 30.7045 | 59.2912 | 15.9006 | 20.3438 | 4.6521 | 59.2963 | 165.4358 | 123.2595 | 163.8866 | 111.0635
2012-10-31 05:21 | 25.0683 | 185.7992 | 143.5994 | 184.25 | 131.3347 | 67.4712 | 0.014363 | 0.3528 | 0.005067 | 24.5628 | 1.931 | 30.7049 | 59.2926 | 15.9007 | 20.3598 | 4.6515 | 59.2977 | 165.4394 | 123.2396 | 163.8902 | 110.9749
2012-10-31 05:21 | 25.0773 | 185.8004 | 143.6584 | 184.3453 | 131.3247 | 67.4862 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.931 | 30.7041 | 59.2899 | 15.9006 | 20.409 | 4.6525 | 59.295 | 165.3914 | 123.2494 | 163.9363 | 110.9157
2012-10-31 05:21 | 25.0818 | 185.8324 | 143.6514 | 184.3027 | 131.3101 | 67.4851 | 0.014373 | 0.35285 | 0.005072 | 24.5497 | 1.931 | 30.7039 | 59.2884 | 15.9007 | 20.3854 | 4.6524 | 59.2934 | 165.447 | 123.266 | 163.9173 | 110.9247
2012-10-31 05:21 | 25.0833 | 185.8417 | 143.6836 | 184.2885 | 131.2963 | 67.4666 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.931 | 30.7036 | 59.2874 | 15.9007 | 20.4391 | 4.6511 | 59.2925 | 165.4026 | 123.2445 | 163.8494 | 110.8572
2012-10-31 05:21 | 25.0826 | 185.8175 | 143.6214 | 184.3192 | 131.2078 | 67.488 | 0.014367 | 0.35287 | 0.00507 | 24.561 | 1.9309 | 30.7033 | 59.2866 | 15.9006 | 20.4103 | 4.6526 | 59.2917 | 165.4072 | 123.2111 | 163.9089 | 110.7975
2012-10-31 05:21 | 25.0766 | 185.835 | 143.6077 | 184.3014 | 131.2476 | 67.4862 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9309 | 30.7032 | 59.2862 | 15.9006 | 20.4283 | 4.6525 | 59.2913 | 165.4067 | 123.1794 | 163.8731 | 110.8193
2012-10-31 05:21 | 25.0773 | 185.8279 | 143.6622 | 184.3139 | 131.2598 | 67.4799 | 0.01436 | 0.35277 | 0.005066 | 24.5659 | 1.9309 | 30.7028 | 59.2843 | 15.9007 | 20.4411 | 4.6521 | 59.2894 | 165.3868 | 123.2211 | 163.8728 | 110.8187
2012-10-31 05:21 | 25.0758 | 185.7871 | 143.6261 | 184.3516 | 131.3003 | 67.4816 | 0.01437 | 0.35278 | 0.005069 | 24.5498 | 1.9309 | 30.7017 | 59.281 | 15.9005 | 20.3753 | 4.6522 | 59.2861 | 165.4118 | 123.2508 | 163.9763 | 110.925
2012-10-31 05:21 | 25.0841 | 185.8425 | 143.6421 | 184.3364 | 131.2475 | 67.4856 | 0.014379 | 0.35274 | 0.005072 | 24.5315 | 1.9309 | 30.7022 | 59.2829 | 15.9004 | 20.4399 | 4.6525 | 59.288 | 165.4026 | 123.2022 | 163.8965 | 110.8076
2012-10-31 05:21 | 25.0781 | 185.86 | 143.6746 | 184.3461 | 131.3827 | 67.4903 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9309 | 30.702 | 59.2819 | 15.9005 | 20.4138 | 4.6528 | 59.2869 | 165.4462 | 123.2608 | 163.9323 | 110.9689
2012-10-31 05:21 | 25.0728 | 185.8469 | 143.6769 | 184.3329 | 131.3354 | 67.4822 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9308 | 30.7005 | 59.2762 | 15.9005 | 20.3643 | 4.6522 | 59.2813 | 165.4826 | 123.3126 | 163.9686 | 110.9711
2012-10-31 05:21 | 25.0841 | 185.8229 | 143.6575 | 184.3599 | 131.2895 | 67.4926 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9309 | 30.7015 | 59.2805 | 15.9004 | 20.4118 | 4.6529 | 59.2856 | 165.4111 | 123.2457 | 163.9481 | 110.8777
2012-10-31 05:21 | 25.0781 | 185.8993 | 143.6515 | 184.3461 | 131.3331 | 67.4897 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.9308 | 30.7005 | 59.276 | 15.9005 | 20.3656 | 4.6527 | 59.281 | 165.5337 | 123.2859 | 163.9805 | 110.9675
2012-10-31 05:21 | 25.0781 | 185.8522 | 143.6553 | 184.3696 | 131.3522 | 67.4891 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9308 | 30.7003 | 59.2753 | 15.9005 | 20.4138 | 4.6527 | 59.2803 | 165.4384 | 123.2415 | 163.9558 | 110.9384
2012-10-31 05:21 | 25.0743 | 185.9112 | 143.6823 | 184.3619 | 131.4515 | 67.4822 | 0.01436 | 0.35278 | 0.005066 | 24.5669 | 1.9307 | 30.6988 | 59.2695 | 15.9005 | 20.402 | 4.6522 | 59.2745 | 165.5092 | 123.2803 | 163.9599 | 111.0495
2012-10-31 05:21 | 25.0736 | 185.8987 | 143.7239 | 184.3337 | 131.5118 | 67.4891 | 0.014382 | 0.35277 | 0.005073 | 24.5283 | 1.9307 | 30.6985 | 59.2681 | 15.9006 | 20.3731 | 4.6527 | 59.2732 | 165.5256 | 123.3508 | 163.9606 | 111.1387
2012-10-31 05:21 | 25.0713 | 185.9082 | 143.71 | 184.3353 | 131.647 | 67.4851 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.9307 | 30.6984 | 59.2684 | 15.9004 | 20.411 | 4.6524 | 59.2735 | 165.4972 | 123.299 | 163.9243 | 111.236
2012-10-31 05:21 | 25.0676 | 185.8966 | 143.7179 | 184.3787 | 131.5593 | 67.4764 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9306 | 30.6978 | 59.2656 | 15.9006 | 20.4153 | 4.6518 | 59.2707 | 165.4813 | 123.3026 | 163.9634 | 111.144
2012-10-31 05:21 | 25.0698 | 185.8635 | 143.747 | 184.3848 | 131.4928 | 67.4828 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9306 | 30.6979 | 59.2663 | 15.9005 | 20.3613 | 4.6523 | 59.2714 | 165.5022 | 123.3857 | 164.0235 | 111.1315
2012-10-31 05:21 | 25.0609 | 185.8311 | 143.7496 | 184.3798 | 131.4762 | 67.4799 | 0.014367 | 0.35277 | 0.005068 | 24.5539 | 1.9306 | 30.6979 | 59.266 | 15.9005 | 20.3685 | 4.6521 | 59.2711 | 165.4626 | 123.3811 | 164.0113 | 111.1077
2012-10-31 05:21 | 25.0743 | 185.8759 | 143.7861 | 184.3893 | 131.4858 | 67.492 | 0.01437 | 0.35278 | 0.005069 | 24.5498 | 1.9306 | 30.6978 | 59.2657 | 15.9006 | 20.41 | 4.6529 | 59.2707 | 165.4659 | 123.3761 | 163.9793 | 111.0758
2012-10-31 05:21 | 25.0616 | 185.8788 | 143.7811 | 184.3884 | 131.4235 | 67.4868 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.9305 | 30.6966 | 59.2603 | 15.9007 | 20.3732 | 4.6525 | 59.2654 | 165.5056 | 123.4079 | 164.0152 | 111.0503
2012-10-31 05:21 | 25.0616 | 185.8906 | 143.7618 | 184.4002 | 131.3815 | 67.4862 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9305 | 30.6963 | 59.2597 | 15.9005 | 20.3491 | 4.6525 | 59.2648 | 165.5415 | 123.4127 | 164.0511 | 111.0324
2012-10-31 05:21 | 25.0609 | 185.8978 | 143.7611 | 184.3563 | 131.3426 | 67.4741 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9305 | 30.696 | 59.2592 | 15.9004 | 20.4327 | 4.6517 | 59.2643 | 165.4651 | 123.3284 | 163.9236 | 110.9099
2012-10-31 05:21 | 25.0654 | 185.9376 | 143.7464 | 184.3608 | 131.2746 | 67.4833 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9305 | 30.6963 | 59.2607 | 15.9003 | 20.4011 | 4.6523 | 59.2658 | 165.5365 | 123.3453 | 163.9597 | 110.8735
2012-10-31 05:22 | 25.0639 | 185.8694 | 143.7372 | 184.4025 | 131.3533 | 67.4845 | 0.014379 | 0.35277 | 0.005072 | 24.5334 | 1.9305 | 30.6961 | 59.2593 | 15.9004 | 20.4277 | 4.6524 | 59.2643 | 165.4417 | 123.3095 | 163.9748 | 110.9256
2012-10-31 05:22 | 25.0631 | 185.9117 | 143.7518 | 184.4252 | 131.4746 | 67.4776 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9305 | 30.6958 | 59.2583 | 15.9004 | 20.3827 | 4.6519 | 59.2633 | 165.529 | 123.3691 | 164.0425 | 111.0919
2012-10-31 05:22 | 25.0646 | 185.9132 | 143.7418 | 184.4032 | 131.5143 | 67.4799 | 0.014373 | 0.35274 | 0.00507 | 24.5417 | 1.9305 | 30.6948 | 59.2552 | 15.9002 | 20.3842 | 4.6521 | 59.2603 | 165.529 | 123.3576 | 164.019 | 111.1301
2012-10-31 05:22 | 25.0631 | 185.9274 | 143.7249 | 184.3938 | 131.4632 | 67.4862 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9304 | 30.6944 | 59.2531 | 15.9004 | 20.3626 | 4.6525 | 59.2581 | 165.5648 | 123.3623 | 164.0312 | 111.1006
2012-10-31 05:22 | 25.0624 | 185.9346 | 143.7934 | 184.3657 | 131.2716 | 67.4828 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9305 | 30.6951 | 59.2561 | 15.9002 | 20.3981 | 4.6523 | 59.2612 | 165.5365 | 123.3953 | 163.9676 | 110.8735
2012-10-31 05:22 | 25.0624 | 185.9346 | 143.7473 | 184.4088 | 131.3288 | 67.4747 | 0.014367 | 0.35281 | 0.005069 | 24.557 | 1.9305 | 30.695 | 59.2558 | 15.9003 | 20.374 | 4.6517 | 59.2609 | 165.5606 | 123.3733 | 164.0348 | 110.9548
2012-10-31 05:22 | 25.0624 | 185.966 | 143.7281 | 184.4402 | 131.4739 | 67.4909 | 0.014376 | 0.35275 | 0.005071 | 24.5376 | 1.9304 | 30.6939 | 59.251 | 15.9004 | 20.3901 | 4.6528 | 59.2561 | 165.5759 | 123.338 | 164.0501 | 111.0838
2012-10-31 05:22 | 25.0556 | 185.9317 | 143.7251 | 184.402 | 131.5053 | 67.4851 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.9304 | 30.6936 | 59.2507 | 15.9002 | 20.3551 | 4.6524 | 59.2557 | 165.5766 | 123.37 | 164.0469 | 111.1502
2012-10-31 05:22 | 25.0654 | 185.9729 | 143.781 | 184.4275 | 131.454 | 67.4822 | 0.014373 | 0.35272 | 0.00507 | 24.5407 | 1.9303 | 30.693 | 59.2482 | 15.9002 | 20.373 | 4.6522 | 59.2533 | 165.5999 | 123.408 | 164.0545 | 111.081
2012-10-31 05:22 | 25.0616 | 185.9455 | 143.7926 | 184.4472 | 131.4617 | 67.4937 | 0.014367 | 0.35272 | 0.005068 | 24.5509 | 1.9303 | 30.692 | 59.2439 | 15.9003 | 20.3772 | 4.653 | 59.249 | 165.5683 | 123.4154 | 164.07 | 111.0845
2012-10-31 05:22 | 25.0594 | 185.959 | 143.7866 | 184.4058 | 131.5053 | 67.4833 | 0.01437 | 0.35275 | 0.005069 | 24.5478 | 1.9303 | 30.6921 | 59.2444 | 15.9003 | 20.383 | 4.6523 | 59.2495 | 165.576 | 123.4036 | 164.0228 | 111.1223
2012-10-31 05:22 | 25.0549 | 185.9114 | 143.7821 | 184.4327 | 131.3786 | 67.4741 | 0.014382 | 0.35278 | 0.005074 | 24.5293 | 1.9304 | 30.6931 | 59.2486 | 15.9002 | 20.3745 | 4.6517 | 59.2537 | 165.5369 | 123.4076 | 164.0582 | 111.0041
2012-10-31 05:22 | 25.0556 | 185.9395 | 143.7789 | 184.4412 | 131.4251 | 67.4637 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9303 | 30.6921 | 59.2445 | 15.9003 | 20.3672 | 4.6509 | 59.2496 | 165.5723 | 123.4117 | 164.074 | 111.0579
2012-10-31 05:22 | 25.0594 | 185.959 | 143.752 | 184.4176 | 131.49 | 67.4735 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9302 | 30.691 | 59.2396 | 15.9004 | 20.4111 | 4.6516 | 59.2446 | 165.5479 | 123.3409 | 164.0065 | 111.0789
2012-10-31 05:22 | 25.0594 | 185.9355 | 143.8096 | 184.4097 | 131.4709 | 67.4885 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.9302 | 30.6907 | 59.239 | 15.9003 | 20.3911 | 4.6527 | 59.2441 | 165.5444 | 123.4185 | 164.0186 | 111.0798
2012-10-31 05:22 | 25.0571 | 185.9489 | 143.7804 | 184.4506 | 131.4648 | 67.4833 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.9302 | 30.6907 | 59.2394 | 15.9003 | 20.4169 | 4.6523 | 59.2445 | 165.532 | 123.3635 | 164.0337 | 111.0479
2012-10-31 05:22 | 25.0526 | 185.9797 | 143.7721 | 184.4108 | 131.4183 | 67.4937 | 0.014389 | 0.35281 | 0.005077 | 24.5194 | 1.9301 | 30.6897 | 59.2349 | 15.9003 | 20.3762 | 4.653 | 59.24 | 165.6035 | 123.3959 | 164.0346 | 111.0421
2012-10-31 05:22 | 25.0616 | 185.9848 | 143.7888 | 184.4315 | 131.4464 | 67.4868 | 0.014376 | 0.35281 | 0.005072 | 24.5416 | 1.9301 | 30.6896 | 59.2349 | 15.9002 | 20.3571 | 4.6525 | 59.24 | 165.6277 | 123.4317 | 164.0744 | 111.0893
2012-10-31 05:22 | 25.0594 | 185.9983 | 143.8365 | 184.4215 | 131.4175 | 67.4828 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9301 | 30.6897 | 59.2351 | 15.9003 | 20.375 | 4.6523 | 59.2401 | 165.6233 | 123.4615 | 164.0465 | 111.0425
2012-10-31 05:22 | 25.0579 | 185.9693 | 143.7505 | 184.4239 | 131.4427 | 67.4833 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9302 | 30.6902 | 59.2374 | 15.9002 | 20.3815 | 4.6523 | 59.2425 | 165.5878 | 123.369 | 164.0424 | 111.0612
2012-10-31 05:22 | 25.0668 | 185.9704 | 143.8362 | 184.4524 | 131.5012 | 67.4856 | 0.014389 | 0.3528 | 0.005076 | 24.5184 | 1.9302 | 30.6899 | 59.2363 | 15.9002 | 20.4025 | 4.6525 | 59.2414 | 165.5679 | 123.4337 | 164.0499 | 111.0987
2012-10-31 05:22 | 25.0624 | 185.9777 | 143.8165 | 184.4166 | 131.5083 | 67.4856 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9301 | 30.6893 | 59.2343 | 15.9001 | 20.3499 | 4.6525 | 59.2393 | 165.6278 | 123.4666 | 164.0667 | 111.1584
2012-10-31 05:22 | 25.0586 | 185.9818 | 143.7858 | 184.4481 | 131.493 | 67.4891 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9301 | 30.6892 | 59.2342 | 15.9 | 20.3541 | 4.6527 | 59.2393 | 165.6277 | 123.4317 | 164.094 | 111.1389
2012-10-31 05:22 | 25.0616 | 185.9573 | 143.8041 | 184.4276 | 131.4655 | 67.4816 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9301 | 30.6892 | 59.2339 | 15.9002 | 20.3893 | 4.6522 | 59.239 | 165.568 | 123.4148 | 164.0383 | 111.0762
2012-10-31 05:22 | 25.0654 | 185.9493 | 143.7772 | 184.4471 | 131.4196 | 67.4839 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9301 | 30.689 | 59.2328 | 15.9002 | 20.381 | 4.6523 | 59.2379 | 165.5683 | 123.3962 | 164.0661 | 111.0386
2012-10-31 05:23 | 25.0586 | 185.9504 | 143.7742 | 184.4403 | 131.3098 | 67.4874 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.93 | 30.6872 | 59.2259 | 15.9002 | 20.3581 | 4.6526 | 59.231 | 165.5923 | 123.4161 | 164.0822 | 110.9517
2012-10-31 05:23 | 25.0683 | 185.9719 | 143.8416 | 184.4461 | 131.3347 | 67.4989 | 0.014389 | 0.35285 | 0.005077 | 24.5224 | 1.93 | 30.6868 | 59.2245 | 15.9001 | 20.416 | 4.6534 | 59.2296 | 165.5559 | 123.4256 | 164.0301 | 110.9187
2012-10-31 05:23 | 25.0586 | 185.9896 | 143.7973 | 184.4599 | 131.3556 | 67.4868 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.93 | 30.6873 | 59.2271 | 15.9 | 20.3622 | 4.6525 | 59.2322 | 165.6274 | 123.4351 | 164.0977 | 110.9934
2012-10-31 05:23 | 25.0639 | 185.9714 | 143.7603 | 184.477 | 131.4029 | 67.4914 | 0.014398 | 0.35285 | 0.00508 | 24.5071 | 1.93 | 30.6867 | 59.2244 | 15.9001 | 20.4277 | 4.6529 | 59.2295 | 165.5437 | 123.3326 | 164.0493 | 110.9752
2012-10-31 05:23 | 25.0624 | 185.9463 | 143.7665 | 184.4402 | 131.2487 | 67.4949 | 0.014373 | 0.35285 | 0.005072 | 24.5497 | 1.93 | 30.6865 | 59.2236 | 15.9002 | 20.386 | 4.6531 | 59.2287 | 165.5603 | 123.3805 | 164.0542 | 110.8627
2012-10-31 05:23 | 25.0571 | 185.945 | 143.7958 | 184.4192 | 131.2167 | 67.5001 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.93 | 30.6868 | 59.2246 | 15.9001 | 20.3687 | 4.6535 | 59.2297 | 165.5763 | 123.4271 | 164.0505 | 110.848
2012-10-31 05:23 | 25.0549 | 185.9977 | 143.7513 | 184.4562 | 131.161 | 67.4833 | 0.014382 | 0.35274 | 0.005073 | 24.5264 | 1.9299 | 30.6862 | 59.2223 | 15.9001 | 20.3785 | 4.6523 | 59.2274 | 165.6192 | 123.3728 | 164.0777 | 110.7825
2012-10-31 05:23 | 25.0646 | 185.9603 | 143.7379 | 184.4228 | 131.27 | 67.4885 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9299 | 30.686 | 59.2213 | 15.9002 | 20.3641 | 4.6527 | 59.2264 | 165.5962 | 123.3738 | 164.0587 | 110.9059
2012-10-31 05:23 | 25.0654 | 185.9376 | 143.7118 | 184.4745 | 131.3357 | 67.4845 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9299 | 30.686 | 59.2218 | 15.9001 | 20.3649 | 4.6524 | 59.2269 | 165.5727 | 123.3469 | 164.1096 | 110.9708
2012-10-31 05:23 | 25.0646 | 185.9368 | 143.7149 | 184.4424 | 131.3807 | 67.4799 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9297 | 30.683 | 59.21 | 15.9001 | 20.3441 | 4.6521 | 59.2151 | 165.5927 | 123.3708 | 164.0983 | 111.0366
2012-10-31 05:23 | 25.0728 | 185.9999 | 143.7269 | 184.4545 | 131.4156 | 67.4937 | 0.014398 | 0.35282 | 0.00508 | 24.5051 | 1.9297 | 30.6819 | 59.2055 | 15.9002 | 20.3764 | 4.653 | 59.2106 | 165.6235 | 123.3505 | 164.0781 | 111.0392
2012-10-31 05:23 | 25.0683 | 185.9326 | 143.757 | 184.4343 | 131.4416 | 67.4955 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9297 | 30.6822 | 59.2062 | 15.9003 | 20.3799 | 4.6531 | 59.2112 | 165.5527 | 123.3771 | 164.0544 | 111.0617
2012-10-31 05:23 | 25.0706 | 185.9781 | 143.7478 | 184.4444 | 131.4516 | 67.4966 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9297 | 30.6824 | 59.207 | 15.9003 | 20.3822 | 4.6532 | 59.2121 | 165.5959 | 123.3656 | 164.0622 | 111.0694
2012-10-31 05:23 | 25.0773 | 185.9534 | 143.7699 | 184.4668 | 131.4621 | 67.4776 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9298 | 30.6841 | 59.2139 | 15.9002 | 20.3528 | 4.6519 | 59.219 | 165.6006 | 123.4171 | 164.114 | 111.1093
2012-10-31 05:23 | 25.0788 | 185.9392 | 143.7867 | 184.4644 | 131.4216 | 67.4839 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.9298 | 30.6845 | 59.2156 | 15.9002 | 20.3984 | 4.6523 | 59.2206 | 165.5408 | 123.3883 | 164.066 | 111.0232
2012-10-31 05:23 | 25.0826 | 185.9901 | 143.7598 | 184.4133 | 131.4063 | 67.4937 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9298 | 30.6841 | 59.2145 | 15.9001 | 20.4022 | 4.653 | 59.2195 | 165.5879 | 123.3576 | 164.0111 | 111.0041
2012-10-31 05:23 | 25.0818 | 186.0207 | 143.759 | 184.4282 | 131.3979 | 67.4856 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9298 | 30.6838 | 59.2134 | 15.9001 | 20.4416 | 4.6525 | 59.2185 | 165.5791 | 123.3174 | 163.9866 | 110.9563
2012-10-31 05:23 | 25.0803 | 185.9642 | 143.7652 | 184.4659 | 131.3773 | 67.4729 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9298 | 30.6839 | 59.2133 | 15.9001 | 20.42 | 4.6516 | 59.2184 | 165.5442 | 123.3452 | 164.0459 | 110.9573
2012-10-31 05:23 | 25.0893 | 185.9693 | 143.7934 | 184.4788 | 131.2985 | 67.4845 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9297 | 30.6828 | 59.2088 | 15.9003 | 20.3607 | 4.6524 | 59.2138 | 165.6086 | 123.4327 | 164.1181 | 110.9378
2012-10-31 05:23 | 25.0811 | 185.969 | 143.7583 | 184.4628 | 131.359 | 67.4874 | 0.014379 | 0.35281 | 0.005073 | 24.5365 | 1.9297 | 30.6824 | 59.2071 | 15.9003 | 20.3325 | 4.6526 | 59.2122 | 165.6365 | 123.4258 | 164.1303 | 111.0265
2012-10-31 05:23 | 25.0796 | 185.9832 | 143.7453 | 184.4534 | 131.3575 | 67.4862 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9296 | 30.6816 | 59.2039 | 15.9003 | 20.2908 | 4.6525 | 59.209 | 165.6924 | 123.4545 | 164.1626 | 111.0667
2012-10-31 05:23 | 25.0736 | 185.9968 | 143.7316 | 184.4396 | 131.3515 | 67.4799 | 0.014389 | 0.35285 | 0.005077 | 24.5224 | 1.9297 | 30.6825 | 59.2074 | 15.9003 | 20.325 | 4.6521 | 59.2125 | 165.6718 | 123.4066 | 164.1146 | 111.0265
2012-10-31 05:23 | 25.0781 | 185.9973 | 143.7322 | 184.4833 | 131.3369 | 67.4862 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9297 | 30.6824 | 59.2068 | 15.9003 | 20.3736 | 4.6525 | 59.2119 | 165.6237 | 123.3586 | 164.1097 | 110.9633
2012-10-31 05:23 | 25.0728 | 185.9842 | 143.7385 | 184.4584 | 131.3202 | 67.4874 | 0.014367 | 0.35288 | 0.00507 | 24.562 | 1.9297 | 30.6829 | 59.2083 | 15.9005 | 20.3603 | 4.6526 | 59.2134 | 165.6239 | 123.3782 | 164.0981 | 110.9599
2012-10-31 05:23 | 25.0788 | 186.0059 | 143.7406 | 184.4487 | 131.3872 | 67.4718 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.9297 | 30.6829 | 59.2092 | 15.9002 | 20.3663 | 4.6515 | 59.2143 | 165.6396 | 123.3743 | 164.0824 | 111.0209
2012-10-31 05:24 | 25.0736 | 185.9889 | 143.7123 | 184.4631 | 131.4049 | 67.4914 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9296 | 30.6818 | 59.205 | 15.9003 | 20.4013 | 4.6529 | 59.2101 | 165.5876 | 123.311 | 164.0618 | 111.0036
2012-10-31 05:24 | 25.0743 | 186.0092 | 143.7246 | 184.4638 | 131.3866 | 67.4909 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9296 | 30.6816 | 59.2033 | 15.9005 | 20.3618 | 4.6528 | 59.2083 | 165.6474 | 123.3628 | 164.102 | 111.0248
2012-10-31 05:24 | 25.0743 | 185.9622 | 143.7438 | 184.4638 | 131.4476 | 67.4747 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.9296 | 30.6809 | 59.2015 | 15.9003 | 20.406 | 4.6517 | 59.2066 | 165.5562 | 123.3378 | 164.0578 | 111.0416
2012-10-31 05:24 | 25.0781 | 186.0091 | 143.7668 | 184.499 | 131.4133 | 67.4868 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9296 | 30.6809 | 59.2014 | 15.9002 | 20.3977 | 4.6525 | 59.2065 | 165.6114 | 123.3691 | 164.1013 | 111.0156
2012-10-31 05:24 | 25.0721 | 186.007 | 143.7647 | 184.442 | 131.3615 | 67.4839 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9296 | 30.6817 | 59.2042 | 15.9003 | 20.3636 | 4.6523 | 59.2093 | 165.6434 | 123.4011 | 164.0784 | 110.9979
2012-10-31 05:24 | 25.0721 | 185.9757 | 143.7723 | 184.4852 | 131.2546 | 67.488 | 0.014354 | 0.35288 | 0.005065 | 24.5842 | 1.9296 | 30.6813 | 59.2026 | 15.9003 | 20.3837 | 4.6526 | 59.2076 | 165.592 | 123.3886 | 164.1015 | 110.8709
2012-10-31 05:24 | 25.0728 | 186.0038 | 143.7 | 184.4702 | 131.2667 | 67.4868 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.9296 | 30.681 | 59.2017 | 15.9003 | 20.4005 | 4.6525 | 59.2067 | 165.6033 | 123.2995 | 164.0697 | 110.8662
2012-10-31 05:24 | 25.0691 | 186.0237 | 143.7078 | 184.4351 | 131.2516 | 67.4758 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9296 | 30.6805 | 59.2001 | 15.9002 | 20.3526 | 4.6518 | 59.2052 | 165.6711 | 123.3552 | 164.0825 | 110.899
2012-10-31 05:24 | 25.0691 | 186.0197 | 143.7232 | 184.4547 | 131.2783 | 67.4828 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.9295 | 30.6798 | 59.1968 | 15.9004 | 20.3285 | 4.6523 | 59.2019 | 165.6912 | 123.3947 | 164.1262 | 110.9498
2012-10-31 05:24 | 25.0646 | 186.0035 | 143.7149 | 184.4933 | 131.2814 | 67.4874 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9295 | 30.6794 | 59.1955 | 15.9003 | 20.3762 | 4.6526 | 59.2005 | 165.6273 | 123.3387 | 164.1171 | 110.9052
2012-10-31 05:24 | 25.0646 | 186.0584 | 143.7187 | 184.4581 | 131.3043 | 67.4793 | 0.014392 | 0.3528 | 0.005077 | 24.5133 | 1.9295 | 30.679 | 59.1941 | 15.9003 | 20.3882 | 4.652 | 59.1992 | 165.6702 | 123.3305 | 164.0699 | 110.9161
2012-10-31 05:24 | 25.0594 | 185.9904 | 143.6981 | 184.4411 | 131.3488 | 67.4712 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.9295 | 30.6798 | 59.1974 | 15.9002 | 20.3429 | 4.6515 | 59.2025 | 165.6475 | 123.3552 | 164.0982 | 111.0059
2012-10-31 05:24 | 25.0654 | 185.9846 | 143.7118 | 184.4941 | 131.4158 | 67.4845 | 0.014389 | 0.3529 | 0.005078 | 24.5254 | 1.9295 | 30.6794 | 59.1955 | 15.9002 | 20.4171 | 4.6524 | 59.2006 | 165.5675 | 123.2947 | 164.077 | 110.9987
2012-10-31 05:24 | 25.0571 | 186.0195 | 143.7343 | 184.4388 | 131.4228 | 67.4897 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9294 | 30.6784 | 59.1918 | 15.9003 | 20.3687 | 4.6527 | 59.1968 | 165.6508 | 123.3656 | 164.0701 | 111.0541
2012-10-31 05:24 | 25.0594 | 186.0414 | 143.7635 | 184.4529 | 131.4709 | 67.4741 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9294 | 30.6787 | 59.1929 | 15.9003 | 20.3951 | 4.6517 | 59.198 | 165.6463 | 123.3684 | 164.0578 | 111.0758
2012-10-31 05:24 | 25.0549 | 186.0095 | 143.7628 | 184.4523 | 131.5771 | 67.4909 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9294 | 30.679 | 59.1935 | 15.9004 | 20.3986 | 4.6528 | 59.1986 | 165.6109 | 123.3642 | 164.0537 | 111.1785
2012-10-31 05:24 | 25.0541 | 186.0008 | 143.7736 | 184.4515 | 131.5649 | 67.4978 | 0.01436 | 0.35287 | 0.005067 | 24.573 | 1.9295 | 30.6796 | 59.1966 | 15.9002 | 20.3376 | 4.6533 | 59.2016 | 165.6632 | 123.436 | 164.1139 | 111.2273
2012-10-31 05:24 | 25.0549 | 186.0055 | 143.8128 | 184.417 | 131.4702 | 67.4839 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9295 | 30.6791 | 59.195 | 15.9001 | 20.3986 | 4.6523 | 59.2 | 165.6069 | 123.4142 | 164.0184 | 111.0716
2012-10-31 05:24 | 25.0676 | 186.0222 | 143.8101 | 184.4728 | 131.4104 | 67.4816 | 0.014376 | 0.35281 | 0.005072 | 24.5416 | 1.9295 | 30.679 | 59.1942 | 15.9003 | 20.4033 | 4.6522 | 59.1993 | 165.6189 | 123.4068 | 164.0695 | 111.0071
2012-10-31 05:24 | 25.0631 | 186.0451 | 143.7979 | 184.4487 | 131.3639 | 67.4897 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9294 | 30.6781 | 59.1904 | 15.9003 | 20.4068 | 4.6527 | 59.1955 | 165.6383 | 123.3911 | 164.0419 | 110.9571
2012-10-31 05:24 | 25.0616 | 186.0083 | 143.7618 | 184.4668 | 131.3319 | 67.4897 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9294 | 30.6783 | 59.1915 | 15.9002 | 20.3571 | 4.6527 | 59.1965 | 165.6512 | 123.4047 | 164.1097 | 110.9748
2012-10-31 05:24 | 25.0556 | 186.0258 | 143.7328 | 184.4294 | 131.303 | 67.481 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9295 | 30.6786 | 59.1931 | 15.9001 | 20.3993 | 4.6521 | 59.1982 | 165.6265 | 123.3335 | 164.0301 | 110.9037
2012-10-31 05:24 | 25.0519 | 186.0182 | 143.7714 | 184.4414 | 131.3451 | 67.4804 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9294 | 30.6776 | 59.1895 | 15.9001 | 20.3474 | 4.6521 | 59.1946 | 165.6708 | 123.424 | 164.094 | 110.9977
2012-10-31 05:24 | 25.0556 | 186.0572 | 143.7597 | 184.4647 | 131.3869 | 67.4793 | 0.014367 | 0.35294 | 0.005071 | 24.566 | 1.9294 | 30.6775 | 59.1889 | 15.9001 | 20.3551 | 4.652 | 59.194 | 165.7021 | 123.4046 | 164.1096 | 111.0318
2012-10-31 05:24 | 25.0511 | 186.0488 | 143.7129 | 184.4602 | 131.2832 | 67.4822 | 0.014398 | 0.3529 | 0.005081 | 24.5101 | 1.9294 | 30.6782 | 59.1914 | 15.9001 | 20.3426 | 4.6522 | 59.1965 | 165.7062 | 123.3703 | 164.1176 | 110.9406
2012-10-31 05:24 | 25.0541 | 186.0322 | 143.7313 | 184.424 | 131.3511 | 67.4856 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9293 | 30.6765 | 59.1848 | 15.9002 | 20.3456 | 4.6525 | 59.1899 | 165.6866 | 123.3857 | 164.0784 | 111.0055
2012-10-31 05:25 | 25.0511 | 186.0213 | 143.6937 | 184.4759 | 131.3557 | 67.4816 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.9293 | 30.6767 | 59.1857 | 15.9001 | 20.3707 | 4.6522 | 59.1908 | 165.6506 | 123.323 | 164.1052 | 110.985
2012-10-31 05:25 | 25.0489 | 186.0388 | 143.6953 | 184.4424 | 131.4146 | 67.488 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.9294 | 30.6773 | 59.1875 | 15.9002 | 20.3244 | 4.6526 | 59.1926 | 165.7144 | 123.3709 | 164.118 | 111.0902
2012-10-31 05:25 | 25.0511 | 186.0488 | 143.7513 | 184.4249 | 131.4741 | 67.4804 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.9294 | 30.6771 | 59.1868 | 15.9002 | 20.3426 | 4.6521 | 59.1919 | 165.7062 | 123.4087 | 164.0823 | 111.1315
2012-10-31 05:25 | 25.0541 | 186.04 | 143.7582 | 184.4515 | 131.4885 | 67.4781 | 0.01436 | 0.35281 | 0.005066 | 24.5689 | 1.9293 | 30.6759 | 59.1822 | 15.9002 | 20.3737 | 4.6519 | 59.1873 | 165.6663 | 123.3845 | 164.0778 | 111.1148
2012-10-31 05:25 | 25.0571 | 186.0823 | 143.7343 | 184.4662 | 131.4953 | 67.4787 | 0.014392 | 0.35291 | 0.005079 | 24.5213 | 1.9292 | 30.6752 | 59.1792 | 15.9003 | 20.3767 | 4.652 | 59.1843 | 165.7056 | 123.3576 | 164.0895 | 111.1186
2012-10-31 05:25 | 25.0511 | 185.986 | 143.759 | 184.3975 | 131.4741 | 67.4845 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9292 | 30.6752 | 59.1792 | 15.9003 | 20.3828 | 4.6524 | 59.1843 | 165.6032 | 123.3762 | 164.0147 | 111.0913
2012-10-31 05:25 | 25.0571 | 186.0195 | 143.7881 | 184.4741 | 131.5335 | 67.4764 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9291 | 30.6733 | 59.1722 | 15.9002 | 20.3647 | 4.6518 | 59.1773 | 165.6548 | 123.4234 | 164.1094 | 111.1688
2012-10-31 05:25 | 25.0519 | 186.0025 | 143.7944 | 184.4767 | 131.5054 | 67.4822 | 0.01436 | 0.3529 | 0.005068 | 24.5749 | 1.9291 | 30.6732 | 59.1717 | 15.9003 | 20.3836 | 4.6522 | 59.1768 | 165.6189 | 123.4108 | 164.0931 | 111.1218
2012-10-31 05:25 | 25.0519 | 186.0182 | 143.7944 | 184.4022 | 131.4291 | 67.4897 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9291 | 30.6738 | 59.1739 | 15.9003 | 20.3555 | 4.6527 | 59.179 | 165.6627 | 123.4389 | 164.0467 | 111.0736
2012-10-31 05:25 | 25.0534 | 186.059 | 143.8228 | 184.4429 | 131.442 | 67.4891 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9292 | 30.6741 | 59.1755 | 15.9001 | 20.3369 | 4.6527 | 59.1805 | 165.7221 | 123.4859 | 164.106 | 111.1051
2012-10-31 05:25 | 25.0549 | 186.0369 | 143.7782 | 184.4405 | 131.4817 | 67.4833 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9292 | 30.6745 | 59.1762 | 15.9004 | 20.3906 | 4.6523 | 59.1813 | 165.6463 | 123.3876 | 164.0499 | 111.0911
2012-10-31 05:25 | 25.0586 | 186.0053 | 143.7858 | 184.4521 | 131.451 | 67.4885 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9292 | 30.6755 | 59.1803 | 15.9003 | 20.3742 | 4.6527 | 59.1853 | 165.6311 | 123.4116 | 164.0779 | 111.0768
2012-10-31 05:25 | 25.0534 | 186.0276 | 143.7767 | 184.4351 | 131.4229 | 67.4799 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9292 | 30.6751 | 59.1785 | 15.9003 | 20.373 | 4.6521 | 59.1836 | 165.6546 | 123.4037 | 164.0621 | 111.0499
2012-10-31 05:25 | 25.0564 | 185.9796 | 143.8258 | 184.4302 | 131.4679 | 67.4914 | 0.014389 | 0.3529 | 0.005078 | 24.5254 | 1.9292 | 30.6747 | 59.1774 | 15.9003 | 20.3479 | 4.6529 | 59.1825 | 165.6317 | 123.4779 | 164.0823 | 111.12
2012-10-31 05:25 | 25.0594 | 186.0336 | 143.8019 | 184.4293 | 131.5167 | 67.481 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9292 | 30.6743 | 59.1758 | 15.9003 | 20.3951 | 4.6521 | 59.1808 | 165.6385 | 123.4068 | 164.0342 | 111.1216
2012-10-31 05:25 | 25.0549 | 185.9977 | 143.7936 | 184.4523 | 131.516 | 67.4781 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9291 | 30.6741 | 59.1745 | 15.9005 | 20.3986 | 4.6519 | 59.1796 | 165.5991 | 123.395 | 164.0537 | 111.1174
2012-10-31 05:25 | 25.0511 | 186.0213 | 143.7975 | 184.4014 | 131.5161 | 67.4816 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.9292 | 30.6742 | 59.1757 | 15.9002 | 20.4269 | 4.6522 | 59.1807 | 165.5944 | 123.3706 | 163.9745 | 111.0892
2012-10-31 05:25 | 25.0601 | 186.046 | 143.8718 | 184.4536 | 131.5518 | 67.4885 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.929 | 30.6721 | 59.1671 | 15.9003 | 20.4279 | 4.6527 | 59.1722 | 165.6181 | 123.4439 | 164.0257 | 111.1239
2012-10-31 05:25 | 25.0541 | 185.9577 | 143.8466 | 184.4554 | 131.5343 | 67.4816 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.9291 | 30.6727 | 59.1693 | 15.9004 | 20.3858 | 4.6522 | 59.1744 | 165.5719 | 123.4608 | 164.0696 | 111.1485
2012-10-31 05:25 | 25.0616 | 186.0122 | 143.831 | 184.4551 | 131.6067 | 67.4845 | 0.014389 | 0.35288 | 0.005078 | 24.5244 | 1.9291 | 30.6735 | 59.173 | 15.9002 | 20.3772 | 4.6524 | 59.178 | 165.635 | 123.4538 | 164.0779 | 111.2295
2012-10-31 05:25 | 25.0556 | 186.0102 | 143.8635 | 184.4608 | 131.4938 | 67.4741 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.9291 | 30.6737 | 59.1737 | 15.9003 | 20.3833 | 4.6517 | 59.1787 | 165.6269 | 123.4802 | 164.0775 | 111.1105
2012-10-31 05:25 | 25.0594 | 186.0296 | 143.825 | 184.4568 | 131.2648 | 67.4799 | 0.014386 | 0.35284 | 0.005076 | 24.5266 | 1.9291 | 30.6735 | 59.1731 | 15.9002 | 20.379 | 4.6521 | 59.1782 | 165.6506 | 123.446 | 164.0778 | 110.8858
2012-10-31 05:25 | 25.0571 | 186.0352 | 143.8496 | 184.427 | 131.3121 | 67.4793 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9291 | 30.6724 | 59.1686 | 15.9002 | 20.3767 | 4.652 | 59.1737 | 165.6585 | 123.4729 | 164.0503 | 110.9354
2012-10-31 05:25 | 25.0639 | 185.9753 | 143.7911 | 184.4574 | 131.38 | 67.4712 | 0.01436 | 0.3529 | 0.005068 | 24.5749 | 1.929 | 30.6716 | 59.1653 | 15.9003 | 20.4317 | 4.6515 | 59.1703 | 165.5436 | 123.3594 | 164.0257 | 110.9483
2012-10-31 05:26 | 25.0526 | 186.0346 | 143.7721 | 184.4147 | 131.3534 | 67.4822 | 0.014389 | 0.35292 | 0.005078 | 24.5274 | 1.929 | 30.6714 | 59.1651 | 15.9001 | 20.3803 | 4.6522 | 59.1702 | 165.6543 | 123.3918 | 164.0344 | 110.9731
2012-10-31 05:26 | 25.0429 | 185.9818 | 143.7278 | 184.4638 | 131.2445 | 67.4891 | 0.014376 | 0.35294 | 0.005074 | 24.5506 | 1.929 | 30.6722 | 59.1678 | 15.9003 | 20.3505 | 4.6527 | 59.1729 | 165.6313 | 123.3773 | 164.1133 | 110.894
2012-10-31 05:26 | 25.0534 | 186.0472 | 143.7536 | 184.4586 | 131.3542 | 67.4729 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.929 | 30.6721 | 59.1675 | 15.9002 | 20.3971 | 4.6516 | 59.1726 | 165.6501 | 123.3565 | 164.0615 | 110.9571
2012-10-31 05:26 | 25.0519 | 186.0143 | 143.7906 | 184.4336 | 131.4405 | 67.4845 | 0.014386 | 0.35291 | 0.005077 | 24.5316 | 1.929 | 30.6721 | 59.1673 | 15.9003 | 20.3996 | 4.6524 | 59.1723 | 165.6147 | 123.391 | 164.034 | 111.0409
2012-10-31 05:26 | 25.0526 | 186.0425 | 143.8028 | 184.4461 | 131.4603 | 67.492 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.929 | 30.672 | 59.167 | 15.9003 | 20.4043 | 4.6529 | 59.1721 | 165.6382 | 123.3985 | 164.0418 | 111.056
2012-10-31 05:26 | 25.0534 | 186.0393 | 143.8113 | 184.4861 | 131.4764 | 67.4712 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.929 | 30.6714 | 59.165 | 15.9002 | 20.3931 | 4.6515 | 59.1701 | 165.6462 | 123.4182 | 164.093 | 111.0833
2012-10-31 05:26 | 25.0481 | 186.0144 | 143.8099 | 184.4847 | 131.5512 | 67.4776 | 0.014389 | 0.35288 | 0.005078 | 24.5244 | 1.929 | 30.6709 | 59.163 | 15.9002 | 20.4279 | 4.6519 | 59.1681 | 165.5865 | 123.382 | 164.0568 | 111.1233
2012-10-31 05:26 | 25.0526 | 186.0425 | 143.8374 | 184.4774 | 131.5252 | 67.4706 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9289 | 30.671 | 59.1629 | 15.9004 | 20.3923 | 4.6514 | 59.168 | 165.6502 | 123.4451 | 164.0851 | 111.1329
2012-10-31 05:26 | 25.0519 | 186.0025 | 143.8098 | 184.4571 | 131.5359 | 67.4874 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.9289 | 30.6701 | 59.1594 | 15.9003 | 20.4077 | 4.6526 | 59.1645 | 165.5948 | 123.4021 | 164.0494 | 111.1282
2012-10-31 05:26 | 25.0571 | 186.0313 | 143.8842 | 184.4349 | 131.5297 | 67.4764 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9289 | 30.6707 | 59.162 | 15.9003 | 20.3888 | 4.6518 | 59.167 | 165.6425 | 123.4954 | 164.0461 | 111.1409
2012-10-31 05:26 | 25.0579 | 185.9928 | 143.8619 | 184.4788 | 131.5992 | 67.4764 | 0.014392 | 0.35288 | 0.005079 | 24.5193 | 1.929 | 30.6709 | 59.1627 | 15.9002 | 20.4297 | 4.6518 | 59.1678 | 165.5631 | 123.4322 | 164.0491 | 111.1695
2012-10-31 05:26 | 25.0534 | 186.0276 | 143.8536 | 184.5057 | 131.6291 | 67.4874 | 0.01437 | 0.35295 | 0.005072 | 24.5619 | 1.929 | 30.6711 | 59.1637 | 15.9002 | 20.4051 | 4.6526 | 59.1688 | 165.6225 | 123.4485 | 164.1006 | 111.224
2012-10-31 05:26 | 25.0564 | 186.058 | 143.8989 | 184.442 | 131.6397 | 67.4909 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.929 | 30.671 | 59.1636 | 15.9001 | 20.4122 | 4.6528 | 59.1687 | 165.6458 | 123.4867 | 164.0298 | 111.2275
2012-10-31 05:26 | 25.0496 | 186.0395 | 143.9152 | 184.4509 | 131.4878 | 67.4724 | 0.014392 | 0.35291 | 0.005079 | 24.5213 | 1.929 | 30.6711 | 59.1632 | 15.9003 | 20.3973 | 4.6515 | 59.1683 | 165.6422 | 123.5179 | 164.0536 | 111.0905
2012-10-31 05:26 | 25.0481 | 186.0027 | 143.8906 | 184.4298 | 131.3642 | 67.4816 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9289 | 30.6704 | 59.1613 | 15.9002 | 20.4079 | 4.6522 | 59.1664 | 165.5948 | 123.4827 | 164.0219 | 110.9563
2012-10-31 05:26 | 25.0459 | 186.0397 | 143.8807 | 184.4472 | 131.3467 | 67.4856 | 0.014395 | 0.35292 | 0.00508 | 24.5172 | 1.9289 | 30.6707 | 59.1622 | 15.9002 | 20.3976 | 4.6525 | 59.1673 | 165.6421 | 123.4831 | 164.0496 | 110.9491
2012-10-31 05:26 | 25.0511 | 186.0567 | 143.8897 | 184.4446 | 131.2946 | 67.4776 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9289 | 30.6707 | 59.1622 | 15.9002 | 20.4028 | 4.6519 | 59.1673 | 165.6539 | 123.4869 | 164.0418 | 110.8918
2012-10-31 05:26 | 25.0511 | 186.0096 | 143.8667 | 184.4642 | 131.4664 | 67.4776 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.929 | 30.6708 | 59.1632 | 15.9001 | 20.451 | 4.6519 | 59.1683 | 165.5586 | 123.4157 | 164.0132 | 111.0154
2012-10-31 05:26 | 25.0496 | 185.9806 | 143.8652 | 184.4587 | 131.5146 | 67.4816 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9289 | 30.6703 | 59.1613 | 15.9001 | 20.3973 | 4.6522 | 59.1664 | 165.5833 | 123.4679 | 164.0614 | 111.1173
2012-10-31 05:26 | 25.0496 | 186.0159 | 143.8613 | 184.4313 | 131.4535 | 67.4793 | 0.014395 | 0.35291 | 0.00508 | 24.5162 | 1.929 | 30.6706 | 59.1622 | 15.9001 | 20.3813 | 4.652 | 59.1673 | 165.6346 | 123.48 | 164.05 | 111.0722
2012-10-31 05:26 | 25.0534 | 186.0197 | 143.8882 | 184.4978 | 131.3733 | 67.4833 | 0.014367 | 0.35292 | 0.00507 | 24.565 | 1.929 | 30.6711 | 59.1642 | 15.9001 | 20.4332 | 4.6523 | 59.1693 | 165.5865 | 123.455 | 164.0646 | 110.9401
2012-10-31 05:26 | 25.0489 | 186.0191 | 143.8606 | 184.458 | 131.3459 | 67.488 | 0.014398 | 0.35288 | 0.005081 | 24.5091 | 1.929 | 30.6709 | 59.1628 | 15.9002 | 20.4167 | 4.6526 | 59.1679 | 165.6024 | 123.4439 | 164.0413 | 110.9292
2012-10-31 05:26 | 25.0481 | 186.0144 | 143.8406 | 184.469 | 131.5054 | 67.4764 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9289 | 30.67 | 59.1597 | 15.9001 | 20.3918 | 4.6518 | 59.1648 | 165.6226 | 123.4488 | 164.0772 | 111.1136
2012-10-31 05:26 | 25.0496 | 185.9963 | 143.8498 | 184.4627 | 131.4153 | 67.4828 | 0.014386 | 0.35294 | 0.005077 | 24.5336 | 1.9277 | 30.6512 | 59.0873 | 15.9001 | 20.4335 | 4.6523 | 59.0924 | 165.5628 | 123.4163 | 164.0292 | 110.9818
2012-10-31 05:26 | 25.0459 | 185.9769 | 143.8115 | 184.4668 | 131.4001 | 67.481 | 0.014389 | 0.35288 | 0.005078 | 24.5244 | 1.9227 | 30.5716 | 58.7815 | 15.9 | 20.4579 | 4.6521 | 58.7866 | 165.519 | 123.3536 | 164.0089 | 110.9422
2012-10-31 05:27 | 25.0444 | 186.0146 | 143.8331 | 184.4457 | 131.3147 | 67.466 | 0.014367 | 0.3528 | 0.005069 | 24.5559 | 1.9217 | 30.5552 | 58.7177 | 15.9001 | 20.4684 | 4.6511 | 58.7228 | 165.5462 | 123.3647 | 163.9773 | 110.8463
2012-10-31 05:27 | 25.0481 | 186.0105 | 143.7753 | 184.4768 | 131.2649 | 67.4614 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9208 | 30.5415 | 58.6652 | 15.9001 | 20.3918 | 4.6508 | 58.6703 | 165.6187 | 123.3835 | 164.085 | 110.8731
2012-10-31 05:27 | 25.0496 | 186.0042 | 143.7652 | 184.4705 | 131.3886 | 67.4695 | 0.014373 | 0.35277 | 0.00507 | 24.5437 | 1.9207 | 30.5396 | 58.658 | 15.9001 | 20.4094 | 4.6513 | 58.6631 | 165.5948 | 123.3558 | 164.0611 | 110.9792
2012-10-31 05:27 | 25.0377 | 185.9883 | 143.7649 | 184.4782 | 131.0026 | 67.4712 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.921 | 30.5447 | 58.6765 | 15.9003 | 20.4135 | 4.6515 | 58.6816 | 165.5748 | 123.3514 | 164.0647 | 110.5891
2012-10-31 05:27 | 25.0384 | 186.0243 | 143.7041 | 184.4789 | 130.2363 | 67.4654 | 0.01436 | 0.35272 | 0.005065 | 24.5629 | 1.9214 | 30.551 | 58.7011 | 15.9002 | 20.4504 | 4.6511 | 58.7062 | 165.5739 | 123.2537 | 164.0285 | 109.7859
2012-10-31 05:27 | 25.0354 | 185.9978 | 143.5627 | 184.4485 | 130.1379 | 67.4562 | 0.014357 | 0.35272 | 0.005064 | 24.568 | 1.9217 | 30.5555 | 58.7187 | 15.9002 | 20.4433 | 4.6504 | 58.7237 | 165.5545 | 123.1194 | 164.0052 | 109.6946
2012-10-31 05:27 | 25.0347 | 185.9814 | 143.439 | 184.4674 | 130.0724 | 67.4608 | 0.01437 | 0.35262 | 0.005067 | 24.5388 | 1.9224 | 30.5671 | 58.763 | 15.9003 | 20.4065 | 4.6507 | 58.7681 | 165.5749 | 123.0325 | 164.0609 | 109.6659
2012-10-31 05:27 | 25.0272 | 185.9425 | 143.3239 | 184.452 | 130.2175 | 67.4729 | 0.014363 | 0.35269 | 0.005066 | 24.5557 | 1.9274 | 30.6456 | 59.0652 | 15.9003 | 20.4271 | 4.6516 | 59.0703 | 165.5154 | 122.8968 | 164.0249 | 109.7904
2012-10-31 05:27 | 25.0167 | 185.9948 | 143.248 | 184.418 | 130.0963 | 67.4648 | 0.01437 | 0.35264 | 0.005067 | 24.5397 | 1.9286 | 30.6661 | 59.1441 | 15.9003 | 20.4367 | 4.651 | 59.1492 | 165.5581 | 122.8113 | 163.9813 | 109.6596
2012-10-31 05:27 | 25.0152 | 185.9737 | 143.2273 | 184.4518 | 130.4687 | 67.4591 | 0.014348 | 0.35277 | 0.005061 | 24.5864 | 1.9297 | 30.6829 | 59.2089 | 15.9003 | 20.4111 | 4.6506 | 59.214 | 165.5626 | 122.8162 | 164.0407 | 110.0576
2012-10-31 05:27 | 25.0077 | 185.9701 | 143.1852 | 184.4208 | 130.3315 | 67.4712 | 0.01436 | 0.35275 | 0.005066 | 24.5649 | 1.9305 | 30.696 | 59.2601 | 15.9002 | 20.4317 | 4.6515 | 59.2651 | 165.5384 | 122.7535 | 163.9891 | 109.8998
2012-10-31 05:27 | 25.001 | 185.9556 | 143.1478 | 184.4258 | 130.1302 | 67.4625 | 0.014367 | 0.35274 | 0.005068 | 24.552 | 1.931 | 30.7037 | 59.29 | 15.9001 | 20.4491 | 4.6509 | 59.2951 | 165.5065 | 122.6987 | 163.9767 | 109.6811
2012-10-31 05:27 | 25.004 | 185.9586 | 143.1123 | 184.4327 | 130.263 | 67.466 | 0.014363 | 0.35274 | 0.005066 | 24.5588 | 1.9314 | 30.7093 | 59.3114 | 15.9001 | 20.44 | 4.6511 | 59.3165 | 165.5186 | 122.6723 | 163.9927 | 109.823
2012-10-31 05:27 | 24.992 | 185.9544 | 143.1234 | 184.4168 | 130.7127 | 67.4747 | 0.014376 | 0.35275 | 0.005071 | 24.5376 | 1.9318 | 30.715 | 59.3337 | 15.9001 | 20.4401 | 4.6517 | 59.3388 | 165.5143 | 122.6833 | 163.9767 | 110.2726
2012-10-31 05:27 | 24.9883 | 185.9468 | 143.2042 | 184.4327 | 130.8463 | 67.4683 | 0.014367 | 0.35274 | 0.005068 | 24.552 | 1.9319 | 30.7178 | 59.3444 | 15.9002 | 20.4083 | 4.6513 | 59.3494 | 165.5385 | 122.7959 | 164.0244 | 110.438
2012-10-31 05:27 | 24.9853 | 185.9124 | 143.232 | 184.3827 | 130.9006 | 67.4747 | 0.014354 | 0.3528 | 0.005064 | 24.5782 | 1.932 | 30.7186 | 59.3469 | 15.9003 | 20.4133 | 4.6517 | 59.3519 | 165.4991 | 122.8187 | 163.9694 | 110.4873
2012-10-31 05:27 | 24.9875 | 185.9342 | 143.2534 | 184.4162 | 130.9562 | 67.4648 | 0.014363 | 0.35282 | 0.005068 | 24.5648 | 1.932 | 30.7195 | 59.3506 | 15.9002 | 20.4436 | 4.651 | 59.3557 | 165.4906 | 122.8098 | 163.9726 | 110.5126
2012-10-31 05:27 | 24.9808 | 185.9236 | 143.2851 | 184.3821 | 130.9991 | 67.4781 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.932 | 30.7202 | 59.3528 | 15.9004 | 20.3968 | 4.6519 | 59.3579 | 165.5268 | 122.8883 | 163.9853 | 110.6023
2012-10-31 05:27 | 24.9816 | 185.9401 | 143.2936 | 184.3947 | 131.0152 | 67.4718 | 0.014367 | 0.35281 | 0.005069 | 24.557 | 1.9321 | 30.7203 | 59.3537 | 15.9003 | 20.4136 | 4.6515 | 59.3587 | 165.5265 | 122.88 | 163.9811 | 110.6016
2012-10-31 05:27 | 24.9861 | 185.9446 | 143.3558 | 184.4227 | 130.9968 | 67.4845 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.932 | 30.7198 | 59.3516 | 15.9002 | 20.4141 | 4.6524 | 59.3567 | 165.5305 | 122.9417 | 164.0086 | 110.5827
2012-10-31 05:27 | 24.9771 | 185.9042 | 143.3622 | 184.3745 | 131.0451 | 67.4937 | 0.014354 | 0.35284 | 0.005065 | 24.5812 | 1.9321 | 30.7208 | 59.3552 | 15.9004 | 20.3891 | 4.653 | 59.3603 | 165.5151 | 122.9731 | 163.9854 | 110.656
2012-10-31 05:27 | 24.989 | 185.9436 | 143.3625 | 184.3825 | 131.1142 | 67.4885 | 0.014363 | 0.35285 | 0.005068 | 24.5668 | 1.9321 | 30.7213 | 59.3569 | 15.9004 | 20.3769 | 4.6527 | 59.362 | 165.5667 | 122.9856 | 164.0056 | 110.7373
2012-10-31 05:28 | 24.9928 | 185.9317 | 143.4048 | 184.4098 | 131.1562 | 67.4903 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9321 | 30.7209 | 59.3551 | 15.9005 | 20.3807 | 4.6528 | 59.3601 | 165.551 | 123.0241 | 164.0291 | 110.7755
2012-10-31 05:28 | 24.992 | 185.9583 | 143.4424 | 184.4325 | 131.163 | 67.4845 | 0.014367 | 0.35282 | 0.005069 | 24.5579 | 1.932 | 30.7201 | 59.3522 | 15.9004 | 20.3799 | 4.6524 | 59.3573 | 165.5784 | 123.0625 | 164.0526 | 110.7831
2012-10-31 05:28 | 24.9868 | 185.9492 | 143.4603 | 184.4038 | 131.154 | 67.4724 | 0.01436 | 0.35282 | 0.005067 | 24.5699 | 1.932 | 30.7194 | 59.3495 | 15.9004 | 20.3666 | 4.6515 | 59.3545 | 165.5826 | 123.0937 | 164.0372 | 110.7874
2012-10-31 05:28 | 24.9838 | 185.903 | 143.4573 | 184.3851 | 131.1663 | 67.4833 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.932 | 30.719 | 59.3477 | 15.9004 | 20.3556 | 4.6523 | 59.3528 | 165.5474 | 123.1017 | 164.0295 | 110.8107
2012-10-31 05:28 | 24.9875 | 185.9028 | 143.4956 | 184.3927 | 131.273 | 67.4822 | 0.014363 | 0.35288 | 0.005068 | 24.5688 | 1.9319 | 30.7188 | 59.3468 | 15.9006 | 20.3633 | 4.6522 | 59.3519 | 165.5395 | 123.1323 | 164.0294 | 110.9097
2012-10-31 05:28 | 24.9875 | 185.9813 | 143.5148 | 184.3653 | 131.2807 | 67.488 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9319 | 30.7183 | 59.3448 | 15.9005 | 20.3192 | 4.6526 | 59.3499 | 165.6621 | 123.1956 | 164.0461 | 110.9615
2012-10-31 05:28 | 24.992 | 185.9505 | 143.5039 | 184.3815 | 131.2699 | 67.4891 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9319 | 30.7187 | 59.3469 | 15.9004 | 20.408 | 4.6527 | 59.352 | 165.5425 | 123.0959 | 163.9735 | 110.8619
2012-10-31 05:28 | 24.9875 | 185.9028 | 143.5417 | 184.3888 | 131.2845 | 67.4822 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9319 | 30.719 | 59.3474 | 15.9005 | 20.3633 | 4.6522 | 59.3524 | 165.5395 | 123.1784 | 164.0255 | 110.9212
2012-10-31 05:28 | 24.9816 | 185.9636 | 143.555 | 184.4143 | 131.3206 | 67.4781 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9319 | 30.7187 | 59.3466 | 15.9004 | 20.3855 | 4.6519 | 59.3516 | 165.5781 | 123.1695 | 164.0288 | 110.9351
2012-10-31 05:28 | 24.9838 | 185.9305 | 143.5649 | 184.4008 | 131.3991 | 67.4891 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9319 | 30.7181 | 59.3442 | 15.9004 | 20.3115 | 4.6527 | 59.3493 | 165.619 | 123.2534 | 164.0893 | 111.0876
2012-10-31 05:28 | 24.9943 | 185.9763 | 143.6369 | 184.4191 | 131.4134 | 67.4897 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9319 | 30.7174 | 59.3419 | 15.9003 | 20.3541 | 4.6527 | 59.347 | 165.6222 | 123.2828 | 164.065 | 111.0593
2012-10-31 05:28 | 24.9883 | 185.9703 | 143.6309 | 184.4327 | 131.4304 | 67.4891 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9319 | 30.7176 | 59.3425 | 15.9004 | 20.324 | 4.6527 | 59.3475 | 165.6463 | 123.3069 | 164.1087 | 111.1064
2012-10-31 05:28 | 24.9935 | 185.9834 | 143.6553 | 184.4026 | 131.4623 | 67.4897 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9318 | 30.7168 | 59.3397 | 15.9003 | 20.3573 | 4.6527 | 59.3448 | 165.6261 | 123.298 | 164.0453 | 111.105
2012-10-31 05:28 | 24.9853 | 186.0066 | 143.7086 | 184.4297 | 131.4846 | 67.4885 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9318 | 30.7162 | 59.3371 | 15.9004 | 20.337 | 4.6527 | 59.3422 | 165.6696 | 123.3716 | 164.0927 | 111.1476
2012-10-31 05:28 | 24.992 | 186.0054 | 143.7153 | 184.4325 | 131.4341 | 67.4891 | 0.014367 | 0.35288 | 0.00507 | 24.562 | 1.9317 | 30.715 | 59.3326 | 15.9004 | 20.3518 | 4.6527 | 59.3376 | 165.6536 | 123.3635 | 164.0807 | 111.0823
2012-10-31 05:28 | 24.9913 | 185.9851 | 143.73 | 184.4436 | 131.3455 | 67.5059 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9317 | 30.714 | 59.3288 | 15.9004 | 20.335 | 4.6539 | 59.3339 | 165.6501 | 123.395 | 164.1086 | 111.0105
2012-10-31 05:28 | 24.992 | 186.0407 | 143.7153 | 184.4129 | 131.3768 | 67.4885 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9316 | 30.7132 | 59.3254 | 15.9004 | 20.3197 | 4.6527 | 59.3305 | 165.721 | 123.3956 | 164.0932 | 111.0571
2012-10-31 05:28 | 24.9943 | 186.0156 | 143.7176 | 184.4191 | 131.4287 | 67.4972 | 0.014363 | 0.3529 | 0.005069 | 24.5698 | 1.9316 | 30.7129 | 59.3245 | 15.9004 | 20.338 | 4.6533 | 59.3296 | 165.6776 | 123.3796 | 164.0811 | 111.0907
2012-10-31 05:28 | 24.9868 | 186.0237 | 143.687 | 184.4391 | 131.4785 | 67.4856 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.9316 | 30.7125 | 59.3232 | 15.9003 | 20.3305 | 4.6525 | 59.3283 | 165.6932 | 123.3565 | 164.1086 | 111.148
2012-10-31 05:28 | 24.9898 | 186.0189 | 143.7516 | 184.4421 | 131.5426 | 67.492 | 0.014392 | 0.3529 | 0.005079 | 24.5203 | 1.9316 | 30.7125 | 59.323 | 15.9003 | 20.3335 | 4.6529 | 59.3281 | 165.6854 | 123.4181 | 164.1086 | 111.2091
2012-10-31 05:28 | 24.9973 | 186.0107 | 143.7706 | 184.4731 | 131.5844 | 67.4816 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.9315 | 30.7112 | 59.3175 | 15.9004 | 20.3571 | 4.6522 | 59.3226 | 165.6536 | 123.4135 | 164.116 | 111.2273
2012-10-31 05:28 | 24.9853 | 186.0536 | 143.7394 | 184.4729 | 131.4999 | 67.4937 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9315 | 30.7117 | 59.3202 | 15.9003 | 20.3411 | 4.653 | 59.3252 | 165.7125 | 123.3983 | 164.1318 | 111.1588
2012-10-31 05:29 | 24.9973 | 186.046 | 143.7591 | 184.4496 | 131.5043 | 67.4804 | 0.01436 | 0.35292 | 0.005068 | 24.577 | 1.9315 | 30.7112 | 59.3184 | 15.9003 | 20.3531 | 4.6521 | 59.3235 | 165.6929 | 123.406 | 164.0965 | 111.1512
2012-10-31 05:29 | 24.995 | 186.0673 | 143.8029 | 184.5022 | 131.521 | 67.4868 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9314 | 30.7105 | 59.3153 | 15.9003 | 20.3186 | 4.6525 | 59.3204 | 165.7487 | 123.4843 | 164.1836 | 111.2024
2012-10-31 05:29 | 25.0003 | 186.0804 | 143.7928 | 184.5075 | 131.4004 | 67.4914 | 0.014345 | 0.35281 | 0.005061 | 24.5946 | 1.9314 | 30.7095 | 59.3115 | 15.9004 | 20.332 | 4.6529 | 59.3166 | 165.7484 | 123.4608 | 164.1755 | 111.0684
2012-10-31 05:29 | 24.9995 | 186.0796 | 143.7805 | 184.4988 | 131.3423 | 67.4978 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9314 | 30.7097 | 59.3124 | 15.9003 | 20.3151 | 4.6533 | 59.3175 | 165.7645 | 123.4654 | 164.1837 | 111.0272
2012-10-31 05:29 | 24.995 | 186.0869 | 143.7606 | 184.4669 | 131.4714 | 67.5007 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9313 | 30.709 | 59.3095 | 15.9004 | 20.2584 | 4.6535 | 59.3146 | 165.8285 | 123.5022 | 164.2085 | 111.213
2012-10-31 05:29 | 25.0018 | 186.0662 | 143.7597 | 184.4619 | 131.4477 | 67.4845 | 0.014363 | 0.3528 | 0.005067 | 24.5628 | 1.9313 | 30.708 | 59.3058 | 15.9003 | 20.3295 | 4.6524 | 59.3109 | 165.7367 | 123.4302 | 164.1324 | 111.1182
2012-10-31 05:29 | 24.9943 | 186.0548 | 143.7484 | 184.4819 | 131.4669 | 67.4903 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9313 | 30.7079 | 59.3055 | 15.9003 | 20.3139 | 4.6528 | 59.3106 | 165.7409 | 123.4345 | 164.168 | 111.153
2012-10-31 05:29 | 24.9958 | 186.1151 | 143.8037 | 184.5108 | 131.4875 | 67.4856 | 0.014354 | 0.35287 | 0.005065 | 24.5833 | 1.9312 | 30.7071 | 59.3027 | 15.9003 | 20.3034 | 4.6525 | 59.3077 | 165.8117 | 123.5003 | 164.2074 | 111.1841
2012-10-31 05:29 | 25.0025 | 186.0905 | 143.7719 | 184.5214 | 131.4675 | 67.4978 | 0.014367 | 0.35288 | 0.00507 | 24.562 | 1.9312 | 30.7069 | 59.3021 | 15.9002 | 20.3583 | 4.6533 | 59.3071 | 165.7322 | 123.4136 | 164.1631 | 111.1092
2012-10-31 05:29 | 24.995 | 186.0555 | 143.7837 | 184.4983 | 131.4409 | 67.4891 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9312 | 30.7062 | 59.2995 | 15.9002 | 20.2825 | 4.6527 | 59.3046 | 165.773 | 123.5012 | 164.2158 | 111.1584
2012-10-31 05:29 | 24.9988 | 186.0946 | 143.7721 | 184.4903 | 131.4676 | 67.4839 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9312 | 30.7062 | 59.2989 | 15.9004 | 20.3024 | 4.6523 | 59.3039 | 165.7922 | 123.4697 | 164.1879 | 111.1652
2012-10-31 05:29 | 24.9973 | 186.1284 | 143.8167 | 184.5398 | 131.4508 | 67.4868 | 0.014386 | 0.3528 | 0.005075 | 24.5235 | 1.9311 | 30.7055 | 59.2964 | 15.9003 | 20.349 | 4.6525 | 59.3015 | 165.7794 | 123.4677 | 164.1908 | 111.1018
2012-10-31 05:29 | 24.9958 | 186.1151 | 143.7652 | 184.4912 | 131.434 | 67.4966 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9311 | 30.7041 | 59.2912 | 15.9002 | 20.2953 | 4.6532 | 59.2963 | 165.8198 | 123.4699 | 164.1959 | 111.1387
2012-10-31 05:29 | 24.9943 | 186.1372 | 143.7907 | 184.525 | 131.3905 | 67.4891 | 0.014367 | 0.35282 | 0.005069 | 24.5579 | 1.931 | 30.7038 | 59.2896 | 15.9003 | 20.334 | 4.6527 | 59.2947 | 165.8032 | 123.4567 | 164.191 | 111.0565
2012-10-31 05:29 | 24.998 | 186.0703 | 143.7367 | 184.5483 | 131.3942 | 67.4891 | 0.014363 | 0.35292 | 0.005069 | 24.5718 | 1.931 | 30.7038 | 59.2903 | 15.9002 | 20.3377 | 4.6527 | 59.2954 | 165.7326 | 123.399 | 164.2106 | 111.0565
2012-10-31 05:29 | 24.9973 | 186.0735 | 143.7783 | 184.5162 | 131.3974 | 67.4955 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.931 | 30.7036 | 59.2891 | 15.9002 | 20.3651 | 4.6531 | 59.2942 | 165.7084 | 123.4132 | 164.1511 | 111.0323
2012-10-31 05:29 | 24.9898 | 186.0738 | 143.7746 | 184.5244 | 131.3173 | 67.488 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.931 | 30.7032 | 59.2878 | 15.9002 | 20.3456 | 4.6526 | 59.2928 | 165.7282 | 123.429 | 164.1788 | 110.9717
2012-10-31 05:29 | 25.0003 | 186.1314 | 143.7621 | 184.5192 | 131.2973 | 67.4891 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.931 | 30.7026 | 59.2854 | 15.9002 | 20.352 | 4.6527 | 59.2905 | 165.7794 | 123.4101 | 164.1672 | 110.9453
2012-10-31 05:29 | 25.0048 | 186.1398 | 143.7127 | 184.5198 | 131.3476 | 67.4989 | 0.014373 | 0.3528 | 0.005071 | 24.5457 | 1.931 | 30.7026 | 59.2853 | 15.9002 | 20.3806 | 4.6534 | 59.2904 | 165.7592 | 123.3321 | 164.1392 | 110.967
2012-10-31 05:29 | 25.0092 | 186.1285 | 143.7825 | 184.5007 | 131.3787 | 67.4966 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9309 | 30.7017 | 59.2823 | 15.9001 | 20.3529 | 4.6532 | 59.2874 | 165.7756 | 123.4296 | 164.1478 | 111.0258
2012-10-31 05:29 | 25.0018 | 186.0976 | 143.7174 | 184.56 | 131.3179 | 67.4828 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9309 | 30.7018 | 59.282 | 15.9003 | 20.4017 | 4.6523 | 59.287 | 165.6959 | 123.3157 | 164.1583 | 110.9162
2012-10-31 05:29 | 25.0033 | 186.1187 | 143.7881 | 184.5536 | 131.4072 | 67.4885 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9309 | 30.7018 | 59.2824 | 15.9002 | 20.4032 | 4.6527 | 59.2875 | 165.7155 | 123.3849 | 164.1504 | 111.004
2012-10-31 05:29 | 25.001 | 186.1046 | 143.8243 | 184.5513 | 131.3705 | 67.492 | 0.014382 | 0.35295 | 0.005076 | 24.5414 | 1.9309 | 30.7016 | 59.2813 | 15.9003 | 20.3849 | 4.6529 | 59.2864 | 165.7197 | 123.4394 | 164.1664 | 110.9856
2012-10-31 05:29 | 24.9965 | 186.1276 | 143.7544 | 184.5664 | 131.179 | 67.4897 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 1.9309 | 30.7015 | 59.2813 | 15.9002 | 20.3964 | 4.6527 | 59.2863 | 165.7312 | 123.358 | 164.17 | 110.7826
2012-10-31 05:29 | 25.0033 | 186.1109 | 143.7343 | 184.5811 | 131.3385 | 67.4932 | 0.01436 | 0.35287 | 0.005067 | 24.573 | 1.9309 | 30.7013 | 59.28 | 15.9004 | 20.4193 | 4.653 | 59.285 | 165.6916 | 123.315 | 164.1618 | 110.9192
2012-10-31 05:30 | 25.0085 | 186.1121 | 143.7318 | 184.547 | 131.3895 | 67.4776 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9308 | 30.7002 | 59.2761 | 15.9002 | 20.4124 | 4.6519 | 59.2811 | 165.6997 | 123.3194 | 164.1346 | 110.9771
2012-10-31 05:30 | 25.0085 | 186.1592 | 143.7779 | 184.5627 | 131.4353 | 67.4926 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9308 | 30.7007 | 59.2782 | 15.9001 | 20.3883 | 4.6529 | 59.2832 | 165.7709 | 123.3896 | 164.1744 | 111.047
2012-10-31 05:30 | 25.01 | 186.1176 | 143.8064 | 184.5525 | 131.4368 | 67.4804 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9308 | 30.7 | 59.2747 | 15.9003 | 20.4139 | 4.6521 | 59.2798 | 165.7037 | 123.3925 | 164.1386 | 111.0229
2012-10-31 05:30 | 25.001 | 186.1086 | 143.7935 | 184.5356 | 131.4316 | 67.4799 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.9307 | 30.6983 | 59.269 | 15.9002 | 20.433 | 4.6521 | 59.2741 | 165.6756 | 123.3605 | 164.1026 | 110.9986
2012-10-31 05:30 | 25.0055 | 186.1288 | 143.7673 | 184.5519 | 131.4552 | 67.4862 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9307 | 30.6988 | 59.2703 | 15.9003 | 20.4014 | 4.6525 | 59.2754 | 165.7274 | 123.3659 | 164.1505 | 111.0538
2012-10-31 05:30 | 25.0055 | 186.1091 | 143.8595 | 184.5401 | 131.4895 | 67.4926 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9307 | 30.6983 | 59.2687 | 15.9002 | 20.3934 | 4.6529 | 59.2738 | 165.7157 | 123.4661 | 164.1467 | 111.0961
2012-10-31 05:30 | 25.0092 | 186.1089 | 143.8209 | 184.6026 | 131.5085 | 67.481 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9307 | 30.6981 | 59.2683 | 15.9001 | 20.3931 | 4.6521 | 59.2734 | 165.7158 | 123.4278 | 164.2095 | 111.1154
2012-10-31 05:30 | 25.0107 | 186.0869 | 143.8417 | 184.561 | 131.4833 | 67.4752 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9307 | 30.6985 | 59.2694 | 15.9003 | 20.4066 | 4.6517 | 59.2744 | 165.6803 | 123.4351 | 164.1544 | 111.0767
2012-10-31 05:30 | 25.0175 | 186.0976 | 143.8485 | 184.5717 | 131.4328 | 67.4926 | 0.01437 | 0.3529 | 0.005071 | 24.5578 | 1.9308 | 30.6991 | 59.2724 | 15.9001 | 20.4014 | 4.6529 | 59.2775 | 165.6962 | 123.4471 | 164.1703 | 111.0314
2012-10-31 05:30 | 25.0092 | 186.1128 | 143.7556 | 184.5517 | 131.2527 | 67.4909 | 0.014376 | 0.35277 | 0.005071 | 24.5385 | 1.9307 | 30.6992 | 59.2724 | 15.9001 | 20.4292 | 4.6528 | 59.2775 | 165.6836 | 123.3264 | 164.1225 | 110.8235
2012-10-31 05:30 | 25.0085 | 186.1161 | 143.7626 | 184.5745 | 131.0345 | 67.4955 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9307 | 30.6981 | 59.2682 | 15.9002 | 20.4044 | 4.6531 | 59.2733 | 165.7117 | 123.3582 | 164.1701 | 110.6301
2012-10-31 05:30 | 25.016 | 186.1236 | 143.7778 | 184.5585 | 131.229 | 67.4874 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9307 | 30.6984 | 59.269 | 15.9002 | 20.4079 | 4.6526 | 59.274 | 165.7157 | 123.3699 | 164.1506 | 110.8211
2012-10-31 05:30 | 25.0152 | 186.1267 | 143.7154 | 184.5498 | 131.1939 | 67.4839 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9307 | 30.6978 | 59.2675 | 15.9 | 20.4191 | 4.6523 | 59.2726 | 165.7076 | 123.2963 | 164.1307 | 110.7748
2012-10-31 05:30 | 25.0137 | 186.0938 | 143.6794 | 184.5875 | 131.1389 | 67.4937 | 0.014379 | 0.3528 | 0.005073 | 24.5354 | 1.9307 | 30.6975 | 59.2662 | 15.9001 | 20.4618 | 4.653 | 59.2713 | 165.632 | 123.2176 | 164.1257 | 110.6771
2012-10-31 05:30 | 25.0107 | 186.1183 | 143.7263 | 184.6081 | 131.1474 | 67.492 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9306 | 30.6963 | 59.261 | 15.9002 | 20.4066 | 4.6529 | 59.266 | 165.7117 | 123.3197 | 164.2015 | 110.7408
2012-10-31 05:30 | 25.022 | 186.1335 | 143.7146 | 184.5998 | 131.2694 | 67.4978 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9305 | 30.6957 | 59.2591 | 15.9001 | 20.3737 | 4.6533 | 59.2641 | 165.7598 | 123.3409 | 164.2261 | 110.8957
2012-10-31 05:30 | 25.0175 | 186.1015 | 143.687 | 184.6188 | 131.3488 | 67.4961 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9305 | 30.695 | 59.2564 | 15.9001 | 20.3973 | 4.6532 | 59.2615 | 165.7042 | 123.2897 | 164.2215 | 110.9515
2012-10-31 05:30 | 25.0212 | 186.0817 | 143.7253 | 184.595 | 131.3869 | 67.4856 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9305 | 30.6951 | 59.2565 | 15.9002 | 20.401 | 4.6525 | 59.2615 | 165.6807 | 123.3243 | 164.194 | 110.9859
2012-10-31 05:30 | 25.0175 | 186.1447 | 143.7293 | 184.556 | 131.4099 | 67.4891 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.9305 | 30.6948 | 59.2557 | 15.9001 | 20.4134 | 4.6527 | 59.2608 | 165.7313 | 123.3159 | 164.1426 | 110.9965
2012-10-31 05:30 | 25.0182 | 186.1336 | 143.7646 | 184.5803 | 131.5366 | 67.4856 | 0.014389 | 0.35285 | 0.005077 | 24.5224 | 1.9304 | 30.6944 | 59.2541 | 15.9001 | 20.4181 | 4.6525 | 59.2591 | 165.7155 | 123.3465 | 164.1622 | 111.1185
2012-10-31 05:30 | 25.0175 | 186.1133 | 143.76 | 184.5992 | 131.5664 | 67.4874 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9305 | 30.6947 | 59.2552 | 15.9001 | 20.4616 | 4.6526 | 59.2603 | 165.6517 | 123.2984 | 164.1376 | 111.1048
2012-10-31 05:30 | 25.025 | 186.1012 | 143.8483 | 184.5832 | 131.551 | 67.4955 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.9304 | 30.6938 | 59.2509 | 15.9003 | 20.4851 | 4.6531 | 59.256 | 165.6161 | 123.3632 | 164.0981 | 111.0659
2012-10-31 05:30 | 25.0167 | 186.1047 | 143.8131 | 184.5749 | 131.5046 | 67.4851 | 0.014389 | 0.35288 | 0.005078 | 24.5244 | 1.9304 | 30.6934 | 59.2496 | 15.9002 | 20.4848 | 4.6524 | 59.2546 | 165.6199 | 123.3283 | 164.0901 | 111.0198
2012-10-31 05:30 | 25.01 | 186.0666 | 143.8179 | 184.6113 | 131.4635 | 67.4909 | 0.014367 | 0.35295 | 0.005071 | 24.567 | 1.9304 | 30.6929 | 59.248 | 15.9001 | 20.4741 | 4.6528 | 59.2531 | 165.5925 | 123.3438 | 164.1372 | 110.9894
2012-10-31 05:30 | 25.013 | 186.1206 | 143.8363 | 184.5868 | 131.5161 | 67.4799 | 0.014392 | 0.35291 | 0.005079 | 24.5213 | 1.9303 | 30.6919 | 59.244 | 15.9002 | 20.4972 | 4.6521 | 59.2491 | 165.6234 | 123.3391 | 164.0896 | 111.0189
2012-10-31 05:30 | 25.0152 | 186.1228 | 143.8385 | 184.5812 | 131.5412 | 67.5041 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9303 | 30.6917 | 59.2431 | 15.9003 | 20.4673 | 4.6537 | 59.2482 | 165.6555 | 123.3712 | 164.1139 | 111.0739
2012-10-31 05:31 | 25.0115 | 186.1387 | 143.8655 | 184.601 | 131.4841 | 67.4799 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9302 | 30.6912 | 59.2412 | 15.9003 | 20.4596 | 4.6521 | 59.2463 | 165.6791 | 123.4059 | 164.1414 | 111.0245
2012-10-31 05:31 | 25.0137 | 186.1095 | 143.8908 | 184.564 | 131.555 | 67.4752 | 0.014379 | 0.35294 | 0.005075 | 24.5455 | 1.9302 | 30.6908 | 59.2399 | 15.9002 | 20.4417 | 4.6517 | 59.245 | 165.6678 | 123.4491 | 164.1223 | 111.1133
2012-10-31 05:31 | 25.0077 | 186.1113 | 143.9002 | 184.5815 | 131.5108 | 67.4885 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9303 | 30.6918 | 59.2438 | 15.9002 | 20.4518 | 4.6527 | 59.2488 | 165.6595 | 123.4484 | 164.1297 | 111.059
2012-10-31 05:31 | 25.0077 | 186.1467 | 143.8809 | 184.6011 | 131.465 | 67.488 | 0.01437 | 0.35291 | 0.005071 | 24.5589 | 1.9303 | 30.6917 | 59.2436 | 15.9001 | 20.4558 | 4.6526 | 59.2487 | 165.6909 | 123.4251 | 164.1453 | 111.0092
2012-10-31 05:31 | 25.0145 | 186.1338 | 143.8839 | 184.5727 | 131.51 | 67.4828 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9303 | 30.6923 | 59.2454 | 15.9003 | 20.4305 | 4.6523 | 59.2505 | 165.7033 | 123.4534 | 164.1422 | 111.0795
2012-10-31 05:31 | 25.0107 | 186.1457 | 143.8878 | 184.5963 | 131.5596 | 67.4781 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9303 | 30.6915 | 59.2425 | 15.9002 | 20.4548 | 4.6519 | 59.2476 | 165.6909 | 123.433 | 164.1415 | 111.1048
2012-10-31 05:31 | 25.0107 | 186.1379 | 143.8609 | 184.5453 | 131.6322 | 67.4706 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9302 | 30.6904 | 59.2383 | 15.9002 | 20.4588 | 4.6514 | 59.2434 | 165.6791 | 123.4021 | 164.0865 | 111.1734
2012-10-31 05:31 | 25.0145 | 186.1495 | 143.8608 | 184.5844 | 131.6016 | 67.4781 | 0.014363 | 0.35291 | 0.005069 | 24.5708 | 1.9302 | 30.6903 | 59.2377 | 15.9003 | 20.4947 | 4.6519 | 59.2427 | 165.6548 | 123.3661 | 164.0897 | 111.1069
2012-10-31 05:31 | 25.013 | 186.1323 | 143.9516 | 184.5751 | 131.6459 | 67.4868 | 0.014367 | 0.35291 | 0.00507 | 24.564 | 1.9302 | 30.6901 | 59.237 | 15.9002 | 20.453 | 4.6525 | 59.242 | 165.6793 | 123.4986 | 164.1221 | 111.1929
2012-10-31 05:31 | 25.0167 | 186.1557 | 143.9361 | 184.5435 | 131.6535 | 67.4856 | 0.014386 | 0.35291 | 0.005077 | 24.5316 | 1.9302 | 30.6901 | 59.237 | 15.9002 | 20.4246 | 4.6525 | 59.2421 | 165.7311 | 123.5115 | 164.1189 | 111.2289
2012-10-31 05:31 | 25.0265 | 186.1615 | 143.9382 | 184.6043 | 131.6518 | 67.477 | 0.014376 | 0.35294 | 0.005074 | 24.5506 | 1.9302 | 30.6899 | 59.2371 | 15.9 | 20.4425 | 4.6519 | 59.2421 | 165.719 | 123.4957 | 164.1618 | 111.2093
2012-10-31 05:31 | 25.0235 | 186.1428 | 143.9313 | 184.5934 | 131.6412 | 67.4856 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.93 | 30.6873 | 59.2262 | 15.9003 | 20.4475 | 4.6525 | 59.2313 | 165.6953 | 123.4838 | 164.1459 | 111.1937
2012-10-31 05:31 | 25.016 | 186.1393 | 143.9392 | 184.5859 | 131.6795 | 67.4752 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.93 | 30.6878 | 59.2283 | 15.9001 | 20.4239 | 4.6517 | 59.2334 | 165.7154 | 123.5153 | 164.162 | 111.2556
2012-10-31 05:31 | 25.0257 | 186.1215 | 143.9451 | 184.5642 | 131.5899 | 67.4868 | 0.014395 | 0.35288 | 0.00508 | 24.5142 | 1.9301 | 30.6882 | 59.2302 | 15.9001 | 20.4377 | 4.6525 | 59.2353 | 165.6838 | 123.5074 | 164.1265 | 111.1522
2012-10-31 05:31 | 25.0242 | 186.1004 | 143.9474 | 184.598 | 131.661 | 67.4856 | 0.014382 | 0.35291 | 0.005076 | 24.5384 | 1.93 | 30.6877 | 59.2282 | 15.9001 | 20.4121 | 4.6525 | 59.2332 | 165.6883 | 123.5353 | 164.1859 | 111.2489
2012-10-31 05:31 | 25.0197 | 186.143 | 143.966 | 184.6092 | 131.6526 | 67.4862 | 0.014389 | 0.3529 | 0.005078 | 24.5254 | 1.93 | 30.6878 | 59.2283 | 15.9002 | 20.4236 | 4.6525 | 59.2333 | 165.7194 | 123.5424 | 164.1856 | 111.229
2012-10-31 05:31 | 25.019 | 186.158 | 143.9999 | 184.6007 | 131.6596 | 67.4804 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9298 | 30.6847 | 59.2161 | 15.9003 | 20.4149 | 4.6521 | 59.2211 | 165.7431 | 123.585 | 164.1858 | 111.2447
2012-10-31 05:31 | 25.0175 | 186.1447 | 143.9561 | 184.607 | 131.6123 | 67.4793 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9297 | 30.6833 | 59.2109 | 15.9002 | 20.3773 | 4.652 | 59.216 | 165.7674 | 123.5788 | 164.2297 | 111.235
2012-10-31 05:31 | 25.0167 | 186.1243 | 143.9707 | 184.5552 | 131.7336 | 67.4943 | 0.014363 | 0.35288 | 0.005068 | 24.5688 | 1.9299 | 30.6849 | 59.218 | 15.9 | 20.4287 | 4.6531 | 59.2231 | 165.6956 | 123.542 | 164.1265 | 111.3049
2012-10-31 05:31 | 25.025 | 186.1483 | 144.029 | 184.6028 | 131.7992 | 67.4833 | 0.014382 | 0.35295 | 0.005076 | 24.5414 | 1.93 | 30.6864 | 59.2235 | 15.9001 | 20.4329 | 4.6523 | 59.2286 | 165.7154 | 123.5961 | 164.1699 | 111.3663
2012-10-31 05:31 | 25.0175 | 186.1682 | 144.0176 | 184.5796 | 131.7879 | 67.4845 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.93 | 30.6868 | 59.2246 | 15.9001 | 20.4174 | 4.6524 | 59.2297 | 165.7508 | 123.6002 | 164.1622 | 111.3705
2012-10-31 05:31 | 25.0182 | 186.2003 | 144.0337 | 184.5999 | 131.8115 | 67.4856 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.93 | 30.6871 | 59.2256 | 15.9001 | 20.4101 | 4.6525 | 59.2307 | 165.7902 | 123.6236 | 164.1898 | 111.4014
2012-10-31 05:31 | 25.0197 | 186.1861 | 144.0314 | 184.5818 | 131.8206 | 67.488 | 0.014376 | 0.35292 | 0.005074 | 24.5496 | 1.9299 | 30.6862 | 59.2219 | 15.9002 | 20.4397 | 4.6526 | 59.227 | 165.7464 | 123.5917 | 164.1421 | 111.3809
2012-10-31 05:31 | 25.025 | 186.1914 | 144.0636 | 184.642 | 131.8679 | 67.4932 | 0.014389 | 0.35295 | 0.005079 | 24.5294 | 1.9299 | 30.6859 | 59.2212 | 15.9001 | 20.449 | 4.653 | 59.2263 | 165.7424 | 123.6146 | 164.193 | 111.4189
2012-10-31 05:31 | 25.0152 | 186.1816 | 144.1076 | 184.5851 | 131.8429 | 67.4961 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9299 | 30.6857 | 59.2197 | 15.9003 | 20.4914 | 4.6532 | 59.2248 | 165.6902 | 123.6162 | 164.0937 | 111.3515
2012-10-31 05:31 | 25.0077 | 186.1427 | 144.0886 | 184.5894 | 131.8621 | 67.4909 | 0.014373 | 0.35292 | 0.005073 | 24.5547 | 1.9299 | 30.6856 | 59.2196 | 15.9003 | 20.4317 | 4.6528 | 59.2247 | 165.711 | 123.6569 | 164.1577 | 111.4304
2012-10-31 05:32 | 25.0122 | 186.1786 | 144.1008 | 184.5782 | 131.7941 | 67.4885 | 0.014376 | 0.35297 | 0.005074 | 24.5527 | 1.9298 | 30.6851 | 59.2176 | 15.9002 | 20.4643 | 4.6527 | 59.2226 | 165.7143 | 123.6365 | 164.1139 | 111.3298
2012-10-31 05:32 | 25.0167 | 186.1753 | 144.1091 | 184.6062 | 131.7795 | 67.4903 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.9298 | 30.6845 | 59.2151 | 15.9003 | 20.5009 | 4.6528 | 59.2202 | 165.6744 | 123.6082 | 164.1053 | 111.2786
2012-10-31 05:32 | 25.0175 | 186.1761 | 144.1407 | 184.6188 | 131.8146 | 67.4989 | 0.014376 | 0.35292 | 0.005074 | 24.5496 | 1.9298 | 30.6847 | 59.2155 | 15.9004 | 20.4696 | 4.6534 | 59.2206 | 165.7065 | 123.6711 | 164.1492 | 111.345
2012-10-31 05:32 | 25.0122 | 186.1825 | 144.1008 | 184.5939 | 131.7597 | 67.4868 | 0.014379 | 0.35294 | 0.005075 | 24.5455 | 1.9298 | 30.684 | 59.2134 | 15.9003 | 20.4482 | 4.6525 | 59.2185 | 165.7343 | 123.6526 | 164.1457 | 111.3115
2012-10-31 05:32 | 25.0122 | 186.1865 | 144.1161 | 184.6017 | 131.733 | 67.4903 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9298 | 30.6838 | 59.2123 | 15.9004 | 20.4522 | 4.6528 | 59.2174 | 165.7343 | 123.6639 | 164.1495 | 111.2808
2012-10-31 05:32 | 25.01 | 186.1764 | 144.0601 | 184.6309 | 131.662 | 67.4966 | 0.014373 | 0.35294 | 0.005073 | 24.5558 | 1.9297 | 30.683 | 59.2095 | 15.9003 | 20.438 | 4.6532 | 59.2146 | 165.7384 | 123.6221 | 164.1929 | 111.224
2012-10-31 05:32 | 25.01 | 186.1764 | 144.0909 | 184.5995 | 131.5819 | 67.4914 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9297 | 30.683 | 59.2095 | 15.9002 | 20.438 | 4.6529 | 59.2146 | 165.7384 | 123.6529 | 164.1615 | 111.1439
2012-10-31 05:32 | 25.0085 | 186.222 | 144.0855 | 184.6333 | 131.7025 | 67.4961 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9297 | 30.6831 | 59.21 | 15.9002 | 20.4766 | 4.6532 | 59.215 | 165.7454 | 123.6089 | 164.1567 | 111.2259
2012-10-31 05:32 | 25.0205 | 186.1987 | 144.0937 | 184.6649 | 131.7451 | 67.4897 | 0.014386 | 0.35287 | 0.005076 | 24.5286 | 1.9296 | 30.6816 | 59.2042 | 15.9002 | 20.4846 | 4.6527 | 59.2093 | 165.7141 | 123.6091 | 164.1803 | 111.2605
2012-10-31 05:32 | 25.0085 | 186.1867 | 144.0355 | 184.6412 | 131.6262 | 67.4961 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9297 | 30.6825 | 59.2079 | 15.9001 | 20.4205 | 4.6532 | 59.213 | 165.7662 | 123.615 | 164.2207 | 111.2057
2012-10-31 05:32 | 25.013 | 186.2265 | 144.0554 | 184.6064 | 131.5734 | 67.4966 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9297 | 30.683 | 59.2096 | 15.9002 | 20.437 | 4.6532 | 59.2147 | 165.7895 | 123.6184 | 164.1694 | 111.1364
2012-10-31 05:32 | 25.0063 | 186.1806 | 144.0064 | 184.6625 | 131.5285 | 67.4955 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9297 | 30.6826 | 59.2083 | 15.9002 | 20.4263 | 4.6531 | 59.2134 | 165.7543 | 123.5801 | 164.2362 | 111.1022
2012-10-31 05:32 | 25.0055 | 186.1955 | 144.0248 | 184.6617 | 131.5239 | 67.4914 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9297 | 30.6818 | 59.2058 | 15.9 | 20.4455 | 4.6529 | 59.2108 | 165.75 | 123.5793 | 164.2162 | 111.0784
2012-10-31 05:32 | 25.0003 | 186.2099 | 143.9735 | 184.6526 | 131.5378 | 67.4903 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9297 | 30.682 | 59.2058 | 15.9002 | 20.3721 | 4.6528 | 59.2109 | 165.8378 | 123.6014 | 164.2805 | 111.1657
2012-10-31 05:32 | 25.0055 | 186.2072 | 143.9749 | 184.7009 | 131.543 | 67.4724 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9296 | 30.6813 | 59.2031 | 15.9003 | 20.4054 | 4.6515 | 59.2082 | 165.8018 | 123.5695 | 164.2955 | 111.1376
2012-10-31 05:32 | 25.0063 | 186.208 | 143.9564 | 184.6507 | 131.3949 | 67.5001 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9296 | 30.6809 | 59.2018 | 15.9002 | 20.4544 | 4.6535 | 59.2069 | 165.7536 | 123.502 | 164.1963 | 110.9405
2012-10-31 05:32 | 25.001 | 186.1557 | 143.8935 | 184.6494 | 131.298 | 67.4822 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9296 | 30.6813 | 59.2034 | 15.9001 | 20.3849 | 4.6522 | 59.2084 | 165.7708 | 123.5086 | 164.2645 | 110.9131
2012-10-31 05:32 | 25.007 | 186.2244 | 143.8918 | 184.6554 | 131.4414 | 67.4885 | 0.014389 | 0.35295 | 0.005079 | 24.5294 | 1.9296 | 30.6809 | 59.2017 | 15.9002 | 20.3989 | 4.6527 | 59.2068 | 165.8255 | 123.4929 | 164.2565 | 111.0425
2012-10-31 05:32 | 25.0018 | 186.2153 | 143.902 | 184.6541 | 131.5393 | 67.4874 | 0.01437 | 0.35292 | 0.005072 | 24.5598 | 1.9296 | 30.6806 | 59.2002 | 15.9003 | 20.3977 | 4.6526 | 59.2053 | 165.8176 | 123.5043 | 164.2564 | 111.1416
2012-10-31 05:32 | 24.998 | 186.2194 | 143.8905 | 184.6228 | 131.6042 | 67.4937 | 0.014382 | 0.35295 | 0.005076 | 24.5414 | 1.9295 | 30.6797 | 59.1976 | 15.9001 | 20.434 | 4.653 | 59.2027 | 165.7854 | 123.4565 | 164.1888 | 111.1702
2012-10-31 05:32 | 24.9958 | 186.2172 | 143.9036 | 184.6402 | 131.5333 | 67.4932 | 0.014389 | 0.35292 | 0.005078 | 24.5274 | 1.9295 | 30.6787 | 59.1932 | 15.9002 | 20.3797 | 4.653 | 59.1983 | 165.8375 | 123.5239 | 164.2605 | 111.1536
2012-10-31 05:32 | 25.0018 | 186.1525 | 143.8789 | 184.6502 | 131.5202 | 67.492 | 0.014373 | 0.35292 | 0.005073 | 24.5547 | 1.9295 | 30.6788 | 59.1938 | 15.9002 | 20.3776 | 4.6529 | 59.1988 | 165.7749 | 123.5013 | 164.2726 | 111.1426
2012-10-31 05:32 | 24.9973 | 186.2187 | 143.8975 | 184.6692 | 131.489 | 67.4868 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9294 | 30.6786 | 59.1928 | 15.9002 | 20.3611 | 4.6525 | 59.1979 | 165.8576 | 123.5364 | 164.3081 | 111.1279
2012-10-31 05:32 | 24.9898 | 186.168 | 143.8592 | 184.6146 | 131.4471 | 67.4804 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9295 | 30.6788 | 59.1941 | 15.9001 | 20.3777 | 4.6521 | 59.1991 | 165.7903 | 123.4815 | 164.2369 | 111.0694
2012-10-31 05:33 | 24.9928 | 186.2102 | 143.8737 | 184.6294 | 131.4425 | 67.4851 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9295 | 30.6789 | 59.1942 | 15.9001 | 20.3807 | 4.6524 | 59.1993 | 165.8295 | 123.493 | 164.2487 | 111.0618
2012-10-31 05:33 | 24.9935 | 186.2031 | 143.8744 | 184.6458 | 131.3096 | 67.4897 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9295 | 30.6789 | 59.1944 | 15.9001 | 20.3653 | 4.6527 | 59.1995 | 165.8378 | 123.5091 | 164.2805 | 110.9443
2012-10-31 05:33 | 24.992 | 186.1623 | 143.8422 | 184.656 | 131.2546 | 67.4885 | 0.014389 | 0.35284 | 0.005077 | 24.5214 | 1.9295 | 30.6788 | 59.1942 | 15.9001 | 20.3478 | 4.6527 | 59.1993 | 165.8145 | 123.4944 | 164.3082 | 110.9068
2012-10-31 05:33 | 24.9861 | 186.2114 | 143.794 | 184.658 | 131.2564 | 67.4874 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9295 | 30.6787 | 59.1932 | 15.9002 | 20.3097 | 4.6526 | 59.1983 | 165.9017 | 123.4843 | 164.3483 | 110.9467
2012-10-31 05:33 | 24.9861 | 186.2075 | 143.7825 | 184.6619 | 131.2487 | 67.4891 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9294 | 30.6781 | 59.1908 | 15.9002 | 20.3218 | 4.6527 | 59.1959 | 165.8857 | 123.4607 | 164.3401 | 110.9269
2012-10-31 05:33 | 24.9861 | 186.1761 | 143.7671 | 184.6384 | 131.3136 | 67.4764 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.9294 | 30.6786 | 59.1928 | 15.9002 | 20.3499 | 4.6518 | 59.1979 | 165.8262 | 123.4172 | 164.2885 | 110.9637
2012-10-31 05:33 | 24.9831 | 186.1809 | 143.7679 | 184.6354 | 131.4939 | 67.4804 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9294 | 30.6783 | 59.1915 | 15.9002 | 20.371 | 4.6521 | 59.1966 | 165.8099 | 123.3969 | 164.2644 | 111.1229
2012-10-31 05:33 | 24.9831 | 186.2005 | 143.7602 | 184.6236 | 131.4824 | 67.4955 | 0.014382 | 0.35291 | 0.005076 | 24.5384 | 1.9294 | 30.678 | 59.1908 | 15.9001 | 20.3389 | 4.6531 | 59.1959 | 165.8616 | 123.4213 | 164.2847 | 111.1435
2012-10-31 05:33 | 24.9861 | 186.18 | 143.7863 | 184.6148 | 131.4549 | 67.4781 | 0.014395 | 0.35291 | 0.00508 | 24.5162 | 1.9294 | 30.6779 | 59.1903 | 15.9001 | 20.3459 | 4.6519 | 59.1954 | 165.8341 | 123.4404 | 164.2689 | 111.109
2012-10-31 05:33 | 24.9831 | 186.1652 | 143.8102 | 184.6001 | 131.4404 | 67.4804 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9294 | 30.6777 | 59.19 | 15.9 | 20.379 | 4.6521 | 59.1951 | 165.7862 | 123.4312 | 164.2211 | 111.0614
2012-10-31 05:33 | 24.9913 | 186.2048 | 143.8261 | 184.6279 | 131.4181 | 67.4799 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9294 | 30.6773 | 59.1886 | 15.9 | 20.4033 | 4.6521 | 59.1937 | 165.8015 | 123.4228 | 164.2246 | 111.0148
2012-10-31 05:33 | 24.9838 | 186.2208 | 143.7878 | 184.5929 | 131.3762 | 67.4747 | 0.014373 | 0.35294 | 0.005073 | 24.5558 | 1.9294 | 30.6771 | 59.1877 | 15.9 | 20.3797 | 4.6517 | 59.1928 | 165.8411 | 123.4081 | 164.2132 | 110.9965
2012-10-31 05:33 | 24.9913 | 186.2048 | 143.7992 | 184.6357 | 131.5479 | 67.4868 | 0.014367 | 0.35297 | 0.005071 | 24.568 | 1.9294 | 30.677 | 59.1877 | 15.8999 | 20.3671 | 4.6525 | 59.1928 | 165.8377 | 123.4321 | 164.2686 | 111.1808
2012-10-31 05:33 | 24.9868 | 186.165 | 143.8139 | 184.5802 | 131.4976 | 67.4868 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9294 | 30.6767 | 59.1861 | 15.9 | 20.3787 | 4.6525 | 59.1912 | 165.7863 | 123.4352 | 164.2015 | 111.1189
2012-10-31 05:33 | 24.9883 | 186.1861 | 143.8039 | 184.5857 | 131.4304 | 67.4781 | 0.014379 | 0.35292 | 0.005075 | 24.5445 | 1.9294 | 30.6771 | 59.1882 | 15.8999 | 20.3681 | 4.6519 | 59.1933 | 165.818 | 123.4358 | 164.2176 | 111.0623
2012-10-31 05:33 | 24.9905 | 186.1805 | 143.8099 | 184.6036 | 131.4555 | 67.4799 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.9293 | 30.6762 | 59.1842 | 15.9 | 20.3784 | 4.6521 | 59.1893 | 165.8021 | 123.4315 | 164.2252 | 111.0771
2012-10-31 05:33 | 24.9875 | 186.1696 | 143.7877 | 184.6045 | 131.4448 | 67.477 | 0.014382 | 0.35294 | 0.005076 | 24.5404 | 1.9293 | 30.6761 | 59.1842 | 15.8999 | 20.3633 | 4.6519 | 59.1892 | 165.8063 | 123.4244 | 164.2412 | 111.0815
2012-10-31 05:33 | 24.9816 | 186.1284 | 143.8049 | 184.5437 | 131.4351 | 67.4752 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.9293 | 30.6755 | 59.1819 | 15.8999 | 20.3614 | 4.6517 | 59.1869 | 165.767 | 123.4435 | 164.1823 | 111.0737
2012-10-31 05:33 | 24.9928 | 186.1592 | 143.7892 | 184.6137 | 131.3585 | 67.4874 | 0.014363 | 0.35285 | 0.005068 | 24.5668 | 1.9292 | 30.675 | 59.1796 | 15.9 | 20.3807 | 4.6526 | 59.1847 | 165.7785 | 123.4085 | 164.233 | 110.9778
2012-10-31 05:33 | 25.0018 | 186.1525 | 143.7789 | 184.6462 | 131.3141 | 67.4822 | 0.014386 | 0.35294 | 0.005077 | 24.5336 | 1.9293 | 30.6751 | 59.18 | 15.9 | 20.3696 | 4.6522 | 59.1851 | 165.7829 | 123.4093 | 164.2766 | 110.9445
2012-10-31 05:33 | 24.9905 | 186.1805 | 143.7984 | 184.6036 | 131.2226 | 67.4822 | 0.014386 | 0.3528 | 0.005075 | 24.5235 | 1.9292 | 30.6746 | 59.1784 | 15.8999 | 20.3663 | 4.6522 | 59.1835 | 165.8142 | 123.4321 | 164.2373 | 110.8563
2012-10-31 05:33 | 24.9935 | 186.156 | 143.736 | 184.6026 | 131.3592 | 67.4764 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9292 | 30.6742 | 59.1766 | 15.9 | 20.3814 | 4.6518 | 59.1817 | 165.7746 | 123.3546 | 164.2212 | 110.9778
2012-10-31 05:33 | 24.992 | 186.1427 | 143.7345 | 184.5854 | 131.1859 | 67.488 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9292 | 30.6736 | 59.175 | 15.8998 | 20.3357 | 4.6526 | 59.1801 | 165.807 | 123.3988 | 164.2497 | 110.8502
2012-10-31 05:33 | 24.9973 | 186.1794 | 143.7437 | 184.5868 | 131.2523 | 67.4672 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9292 | 30.6739 | 59.1754 | 15.9 | 20.3932 | 4.6512 | 59.1805 | 165.7862 | 123.3505 | 164.1936 | 110.8591
2012-10-31 05:33 | 24.9943 | 186.1333 | 143.7291 | 184.5721 | 131.2913 | 67.4862 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.9292 | 30.6744 | 59.1775 | 15.8999 | 20.3902 | 4.6525 | 59.1825 | 165.7431 | 123.3389 | 164.1819 | 110.9011
2012-10-31 05:34 | 25.0018 | 186.1682 | 143.7482 | 184.5913 | 131.3102 | 67.4909 | 0.014382 | 0.35278 | 0.005074 | 24.5293 | 1.9292 | 30.6739 | 59.1756 | 15.8999 | 20.3977 | 4.6528 | 59.1807 | 165.7705 | 123.3505 | 164.1936 | 110.9125
2012-10-31 05:34 | 24.9958 | 186.1269 | 143.7114 | 184.6128 | 131.3806 | 67.4845 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.9291 | 30.6729 | 59.1719 | 15.8999 | 20.3716 | 4.6524 | 59.177 | 165.7553 | 123.3398 | 164.2412 | 111.009
2012-10-31 05:34 | 24.9995 | 186.1816 | 143.7497 | 184.5616 | 131.4148 | 67.4781 | 0.014386 | 0.35291 | 0.005077 | 24.5316 | 1.929 | 30.672 | 59.1676 | 15.9001 | 20.4195 | 4.6519 | 59.1727 | 165.7621 | 123.3302 | 164.1421 | 110.9953
2012-10-31 05:34 | 24.9965 | 186.1433 | 143.7929 | 184.6056 | 131.4195 | 67.4724 | 0.014363 | 0.35288 | 0.005068 | 24.5688 | 1.929 | 30.6715 | 59.1663 | 15.9 | 20.3884 | 4.6515 | 59.1713 | 165.7549 | 123.4045 | 164.2172 | 111.0311
2012-10-31 05:34 | 24.9995 | 186.1502 | 143.7766 | 184.5694 | 131.3843 | 67.4816 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.929 | 30.6716 | 59.1666 | 15.8999 | 20.3512 | 4.6522 | 59.1717 | 165.799 | 123.4254 | 164.2182 | 111.0331
2012-10-31 05:34 | 24.9973 | 186.148 | 143.7629 | 184.5672 | 131.3706 | 67.4822 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9291 | 30.6718 | 59.1675 | 15.8999 | 20.4052 | 4.6522 | 59.1726 | 165.7428 | 123.3577 | 164.162 | 110.9654
2012-10-31 05:34 | 24.9965 | 186.1825 | 143.7198 | 184.5547 | 131.2744 | 67.481 | 0.014404 | 0.353 | 0.005085 | 24.5069 | 1.9291 | 30.6719 | 59.1677 | 15.9 | 20.3763 | 4.6521 | 59.1727 | 165.8062 | 123.3435 | 164.1784 | 110.8981
2012-10-31 05:34 | 24.9973 | 186.1441 | 143.736 | 184.5751 | 131.237 | 67.4729 | 0.014367 | 0.3529 | 0.00507 | 24.563 | 1.929 | 30.6718 | 59.1673 | 15.9 | 20.3771 | 4.6516 | 59.1724 | 165.767 | 123.3589 | 164.198 | 110.8599
2012-10-31 05:34 | 25.0033 | 186.1266 | 143.7266 | 184.5575 | 131.2965 | 67.4845 | 0.014382 | 0.35295 | 0.005076 | 24.5414 | 1.929 | 30.6715 | 59.1667 | 15.8999 | 20.3992 | 4.6524 | 59.1718 | 165.7274 | 123.3274 | 164.1583 | 110.8973
2012-10-31 05:34 | 24.998 | 186.1252 | 143.7328 | 184.5836 | 131.2377 | 67.4729 | 0.014367 | 0.3529 | 0.00507 | 24.563 | 1.9291 | 30.6719 | 59.1681 | 15.8999 | 20.3618 | 4.6516 | 59.1732 | 165.7634 | 123.371 | 164.2218 | 110.8759
2012-10-31 05:34 | 24.9973 | 186.148 | 143.7245 | 184.5555 | 131.3897 | 67.4741 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9291 | 30.6721 | 59.169 | 15.8998 | 20.3571 | 4.6517 | 59.174 | 165.7909 | 123.3674 | 164.1984 | 111.0326
2012-10-31 05:34 | 24.998 | 186.133 | 143.7405 | 184.5914 | 131.4439 | 67.4724 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.9291 | 30.6721 | 59.1685 | 15.9 | 20.3658 | 4.6515 | 59.1735 | 165.7672 | 123.3747 | 164.2256 | 111.0781
2012-10-31 05:34 | 24.9973 | 186.1441 | 143.7667 | 184.5672 | 131.447 | 67.4718 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9291 | 30.6722 | 59.169 | 15.8999 | 20.3651 | 4.6515 | 59.1741 | 165.779 | 123.4016 | 164.2021 | 111.0819
2012-10-31 05:34 | 25.0003 | 186.1196 | 143.7813 | 184.5859 | 131.4271 | 67.4845 | 0.014389 | 0.35278 | 0.005076 | 24.5174 | 1.9291 | 30.6724 | 59.1707 | 15.8997 | 20.4123 | 4.6524 | 59.1758 | 165.7073 | 123.369 | 164.1736 | 111.0148
2012-10-31 05:34 | 24.9965 | 186.1472 | 143.7775 | 184.5625 | 131.4156 | 67.4735 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.929 | 30.6714 | 59.1663 | 15.8998 | 20.4085 | 4.6516 | 59.1714 | 165.7387 | 123.369 | 164.154 | 111.0071
2012-10-31 05:34 | 24.9958 | 186.1308 | 143.7614 | 184.5932 | 131.2737 | 67.4735 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.929 | 30.6712 | 59.1654 | 15.8998 | 20.4198 | 4.6516 | 59.1705 | 165.711 | 123.3416 | 164.1734 | 110.8539
2012-10-31 05:34 | 24.989 | 186.1554 | 143.7584 | 184.5668 | 131.3776 | 67.4654 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.929 | 30.6709 | 59.1646 | 15.8998 | 20.425 | 4.6511 | 59.1696 | 165.7304 | 123.3334 | 164.1418 | 110.9526
2012-10-31 05:34 | 24.9801 | 186.1112 | 143.7611 | 184.5461 | 131.3267 | 67.4677 | 0.014386 | 0.35278 | 0.005075 | 24.5225 | 1.929 | 30.6711 | 59.1656 | 15.8998 | 20.4161 | 4.6512 | 59.1706 | 165.6951 | 123.345 | 164.13 | 110.9106
2012-10-31 05:34 | 24.9838 | 186.1541 | 143.7802 | 184.5459 | 131.3304 | 67.4856 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.929 | 30.6713 | 59.1658 | 15.8998 | 20.4158 | 4.6525 | 59.1709 | 165.7383 | 123.3644 | 164.1301 | 110.9146
2012-10-31 05:34 | 24.9831 | 186.1534 | 143.7487 | 184.5883 | 131.3679 | 67.4764 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.929 | 30.67 | 59.1612 | 15.8998 | 20.4031 | 4.6518 | 59.1663 | 165.7503 | 123.3456 | 164.1852 | 110.9648
2012-10-31 05:35 | 24.9771 | 186.0886 | 143.7735 | 184.5156 | 131.339 | 67.4856 | 0.014382 | 0.35294 | 0.005076 | 24.5404 | 1.929 | 30.6701 | 59.1614 | 15.8998 | 20.381 | 4.6525 | 59.1665 | 165.7076 | 123.3925 | 164.1346 | 110.958
2012-10-31 05:35 | 24.9763 | 186.1231 | 143.7419 | 184.5501 | 131.3038 | 67.4776 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.929 | 30.6706 | 59.1632 | 15.8999 | 20.3842 | 4.6519 | 59.1683 | 165.7389 | 123.3577 | 164.1659 | 110.9196
2012-10-31 05:35 | 24.9808 | 186.1708 | 143.7426 | 184.5429 | 131.3007 | 67.4764 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.929 | 30.6709 | 59.164 | 15.9 | 20.3807 | 4.6518 | 59.169 | 165.7901 | 123.3619 | 164.1622 | 110.92
2012-10-31 05:35 | 24.9763 | 186.1349 | 143.6996 | 184.5423 | 131.216 | 67.4683 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.929 | 30.6702 | 59.1614 | 15.8999 | 20.3802 | 4.6513 | 59.1665 | 165.7547 | 123.3194 | 164.1621 | 110.8358
2012-10-31 05:35 | 24.9703 | 186.0936 | 143.6782 | 184.4814 | 131.149 | 67.4776 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9289 | 30.6691 | 59.1568 | 15.9 | 20.3341 | 4.6519 | 59.1619 | 165.7595 | 123.3441 | 164.1473 | 110.8149
2012-10-31 05:35 | 24.9771 | 186.0964 | 143.662 | 184.5196 | 131.2283 | 67.4602 | 0.014373 | 0.35294 | 0.005073 | 24.5558 | 1.9289 | 30.6694 | 59.1591 | 15.8997 | 20.3569 | 4.6507 | 59.1642 | 165.7395 | 123.3051 | 164.1627 | 110.8714
2012-10-31 05:35 | 24.9793 | 186.1183 | 143.6603 | 184.5296 | 131.2801 | 67.4839 | 0.014376 | 0.35288 | 0.005073 | 24.5466 | 1.9289 | 30.669 | 59.1566 | 15.8999 | 20.3752 | 4.6523 | 59.1616 | 165.7431 | 123.2851 | 164.1544 | 110.9049
2012-10-31 05:35 | 24.9816 | 186.1166 | 143.6742 | 184.5319 | 131.3549 | 67.4787 | 0.014382 | 0.35297 | 0.005076 | 24.5424 | 1.9289 | 30.6696 | 59.159 | 15.8999 | 20.3695 | 4.652 | 59.1641 | 165.7471 | 123.3047 | 164.1624 | 110.9854
2012-10-31 05:35 | 24.9816 | 186.097 | 143.678 | 184.5162 | 131.3168 | 67.4735 | 0.014386 | 0.3529 | 0.005077 | 24.5305 | 1.9289 | 30.6693 | 59.1576 | 15.9 | 20.3574 | 4.6516 | 59.1627 | 165.7396 | 123.3206 | 164.1588 | 110.9594
2012-10-31 05:35 | 24.9853 | 186.1125 | 143.7201 | 184.5631 | 131.2937 | 67.4833 | 0.014376 | 0.35295 | 0.005074 | 24.5516 | 1.9289 | 30.6689 | 59.1569 | 15.8998 | 20.3892 | 4.6523 | 59.162 | 165.7233 | 123.3309 | 164.1739 | 110.9045
2012-10-31 05:35 | 24.9786 | 186.0862 | 143.6673 | 184.5093 | 131.3214 | 67.4735 | 0.014376 | 0.35291 | 0.005073 | 24.5486 | 1.9244 | 30.5967 | 58.879 | 15.8997 | 20.3625 | 4.6516 | 58.8841 | 165.7237 | 123.3048 | 164.1468 | 110.9589
2012-10-31 05:35 | 24.9756 | 186.1028 | 143.6566 | 184.5024 | 131.3413 | 67.4631 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.9222 | 30.5626 | 58.7477 | 15.8997 | 20.3193 | 4.6509 | 58.7528 | 165.7835 | 123.3373 | 164.1831 | 111.022
2012-10-31 05:35 | 24.9741 | 186.0621 | 143.6513 | 184.5009 | 131.4391 | 67.466 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9212 | 30.5475 | 58.689 | 15.8999 | 20.4061 | 4.6511 | 58.6941 | 165.656 | 123.2452 | 164.0948 | 111.033
2012-10-31 05:35 | 24.9703 | 186.0739 | 143.6552 | 184.501 | 131.1642 | 67.4475 | 0.01437 | 0.35268 | 0.005068 | 24.5428 | 1.9211 | 30.5448 | 58.6789 | 15.8999 | 20.3381 | 4.6498 | 58.6839 | 165.7358 | 123.3171 | 164.1629 | 110.8261
2012-10-31 05:35 | 24.9606 | 186.076 | 143.6685 | 184.5148 | 131.25 | 67.4469 | 0.014373 | 0.35264 | 0.005068 | 24.5346 | 1.9216 | 30.5532 | 58.7112 | 15.8998 | 20.3886 | 4.6498 | 58.7163 | 165.6874 | 123.2799 | 164.1262 | 110.8614
2012-10-31 05:35 | 24.9524 | 186.0521 | 143.6257 | 184.5419 | 131.2036 | 67.4475 | 0.014357 | 0.35269 | 0.005064 | 24.566 | 1.9219 | 30.5581 | 58.7298 | 15.8999 | 20.3242 | 4.6498 | 58.7348 | 165.7279 | 123.3015 | 164.2177 | 110.8794
2012-10-31 05:35 | 24.9494 | 186.0687 | 143.6804 | 184.4879 | 131.4678 | 67.455 | 0.014354 | 0.35259 | 0.005061 | 24.5641 | 1.9262 | 30.6267 | 58.9936 | 15.8999 | 20.3734 | 4.6503 | 58.9986 | 165.6953 | 123.307 | 164.1145 | 111.0944
2012-10-31 05:35 | 24.9516 | 186.0003 | 143.6826 | 184.4745 | 130.8631 | 67.4504 | 0.014357 | 0.35268 | 0.005063 | 24.565 | 1.9281 | 30.6566 | 59.1085 | 15.9 | 20.3916 | 4.65 | 59.1135 | 165.6087 | 123.291 | 164.0829 | 110.4715
2012-10-31 05:35 | 24.9389 | 186.0543 | 143.57 | 184.4618 | 130.5794 | 67.4527 | 0.014354 | 0.35264 | 0.005062 | 24.5671 | 1.9292 | 30.6743 | 59.1771 | 15.9 | 20.3749 | 4.6502 | 59.1821 | 165.6794 | 123.1951 | 164.0869 | 110.2045
2012-10-31 05:35 | 24.9472 | 186.0862 | 143.5052 | 184.4936 | 130.8396 | 67.4643 | 0.01437 | 0.35267 | 0.005068 | 24.5418 | 1.9302 | 30.6896 | 59.2357 | 15.9001 | 20.3993 | 4.651 | 59.2408 | 165.6869 | 123.1059 | 164.0943 | 110.4403
2012-10-31 05:35 | 24.9374 | 186.0528 | 143.4685 | 184.472 | 131.0588 | 67.4596 | 0.01436 | 0.35271 | 0.005065 | 24.5619 | 1.9309 | 30.7009 | 59.2799 | 15.8999 | 20.3895 | 4.6507 | 59.285 | 165.6633 | 123.079 | 164.0825 | 110.6693
2012-10-31 05:35 | 24.9412 | 186.0566 | 143.48 | 184.4484 | 131.1428 | 67.4591 | 0.014379 | 0.35272 | 0.005072 | 24.5304 | 1.9313 | 30.7078 | 59.3067 | 15.8999 | 20.3973 | 4.6506 | 59.3118 | 165.6593 | 123.0827 | 164.0511 | 110.7455
2012-10-31 05:36 | 24.9412 | 186.0723 | 143.4992 | 184.5033 | 131.1122 | 67.4591 | 0.01436 | 0.35271 | 0.005065 | 24.5619 | 1.9316 | 30.7116 | 59.3213 | 15.8999 | 20.3853 | 4.6506 | 59.3264 | 165.687 | 123.1139 | 164.118 | 110.7269
2012-10-31 05:36 | 24.9322 | 186.0515 | 143.5171 | 184.4433 | 131.1185 | 67.4643 | 0.014376 | 0.35278 | 0.005072 | 24.5396 | 1.9317 | 30.7143 | 59.3317 | 15.8999 | 20.4084 | 4.651 | 59.3368 | 165.6431 | 123.1087 | 164.0349 | 110.7101
2012-10-31 05:36 | 24.9389 | 186.0347 | 143.5046 | 184.4304 | 131.1672 | 67.4672 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.9319 | 30.7165 | 59.3396 | 15.9 | 20.3549 | 4.6512 | 59.3447 | 165.6798 | 123.1497 | 164.0755 | 110.8123
2012-10-31 05:36 | 24.9352 | 186.031 | 143.5086 | 184.4267 | 131.2131 | 67.4724 | 0.014376 | 0.35275 | 0.005071 | 24.5376 | 1.932 | 30.7187 | 59.348 | 15.9 | 20.3632 | 4.6515 | 59.3531 | 165.6678 | 123.1454 | 164.0635 | 110.8499
2012-10-31 05:36 | 24.9434 | 186.0627 | 143.5168 | 184.4545 | 131.2747 | 67.4724 | 0.014363 | 0.35285 | 0.005068 | 24.5668 | 1.932 | 30.7194 | 59.3504 | 15.9001 | 20.3594 | 4.6515 | 59.3555 | 165.7033 | 123.1574 | 164.0951 | 110.9153
2012-10-31 05:36 | 24.9344 | 185.9988 | 143.577 | 184.4063 | 131.3001 | 67.4712 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.932 | 30.7195 | 59.3514 | 15.9 | 20.3383 | 4.6515 | 59.3565 | 165.6605 | 123.2387 | 164.068 | 110.9618
2012-10-31 05:36 | 24.9367 | 186.0325 | 143.6062 | 184.4243 | 131.2566 | 67.4637 | 0.014373 | 0.35278 | 0.005071 | 24.5447 | 1.9321 | 30.721 | 59.3573 | 15.9 | 20.4048 | 4.6509 | 59.3624 | 165.6277 | 123.2014 | 164.0195 | 110.8518
2012-10-31 05:36 | 24.9389 | 186.0269 | 143.5354 | 184.4304 | 131.3008 | 67.4573 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.932 | 30.7196 | 59.3518 | 15.9 | 20.3749 | 4.6505 | 59.3568 | 165.652 | 123.1605 | 164.0555 | 110.9259
2012-10-31 05:36 | 24.9344 | 186.0302 | 143.577 | 184.3984 | 131.3497 | 67.4752 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.932 | 30.7196 | 59.3517 | 15.9 | 20.3744 | 4.6517 | 59.3568 | 165.6558 | 123.2026 | 164.024 | 110.9753
2012-10-31 05:36 | 24.9442 | 185.989 | 143.6291 | 184.3886 | 131.3557 | 67.4643 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9321 | 30.7206 | 59.3553 | 15.9001 | 20.3722 | 4.651 | 59.3604 | 165.6168 | 123.2569 | 164.0164 | 110.9835
2012-10-31 05:36 | 24.9419 | 186.0142 | 143.5922 | 184.3981 | 131.3191 | 67.4706 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9321 | 30.7206 | 59.3555 | 15.9 | 20.3217 | 4.6514 | 59.3606 | 165.6925 | 123.2705 | 164.0764 | 110.9974
2012-10-31 05:36 | 24.9501 | 185.9753 | 143.6427 | 184.4298 | 131.4036 | 67.4718 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9321 | 30.721 | 59.3571 | 15.9001 | 20.3901 | 4.6515 | 59.3622 | 165.5852 | 123.2526 | 164.0397 | 111.0135
2012-10-31 05:36 | 24.9442 | 185.9851 | 143.656 | 184.4318 | 131.2641 | 67.4793 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9321 | 30.7205 | 59.355 | 15.9001 | 20.3441 | 4.652 | 59.3601 | 165.641 | 123.3119 | 164.0877 | 110.92
2012-10-31 05:36 | 24.9524 | 186.0168 | 143.6526 | 184.4439 | 131.3334 | 67.4729 | 0.014376 | 0.35295 | 0.005074 | 24.5516 | 1.9321 | 30.72 | 59.3534 | 15.8999 | 20.3603 | 4.6516 | 59.3585 | 165.6565 | 123.2923 | 164.0836 | 110.9731
2012-10-31 05:36 | 24.9486 | 185.9973 | 143.6604 | 184.4283 | 131.4021 | 67.4799 | 0.014386 | 0.35287 | 0.005076 | 24.5286 | 1.9321 | 30.7201 | 59.3541 | 15.8999 | 20.3445 | 4.6521 | 59.3592 | 165.6528 | 123.3159 | 164.0838 | 111.0576
2012-10-31 05:36 | 24.9464 | 186.05 | 143.6697 | 184.4379 | 131.3846 | 67.47 | 0.01436 | 0.35282 | 0.005067 | 24.5699 | 1.9321 | 30.7204 | 59.3553 | 15.8999 | 20.4186 | 4.6514 | 59.3604 | 165.6314 | 123.2511 | 164.0193 | 110.966
2012-10-31 05:36 | 24.9606 | 186.0211 | 143.657 | 184.4129 | 131.3645 | 67.47 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9319 | 30.7178 | 59.3442 | 15.9002 | 20.4087 | 4.6514 | 59.3493 | 165.6124 | 123.2483 | 164.0042 | 110.9558
2012-10-31 05:36 | 24.9516 | 186.016 | 143.6711 | 184.4509 | 131.4547 | 67.4677 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9318 | 30.7151 | 59.3341 | 15.9001 | 20.4278 | 4.6512 | 59.3391 | 165.5882 | 123.2433 | 164.0231 | 111.0269
2012-10-31 05:36 | 24.9516 | 186.0709 | 143.7095 | 184.4509 | 131.4356 | 67.4816 | 0.01437 | 0.3528 | 0.00507 | 24.5508 | 1.9319 | 30.7165 | 59.3399 | 15.9 | 20.3676 | 4.6522 | 59.345 | 165.7033 | 123.3419 | 164.0833 | 111.068
2012-10-31 05:36 | 24.9539 | 186.0105 | 143.7233 | 184.4572 | 131.4379 | 67.4839 | 0.014382 | 0.35292 | 0.005076 | 24.5394 | 1.9319 | 30.7174 | 59.3424 | 15.9002 | 20.402 | 4.6523 | 59.3475 | 165.6085 | 123.3213 | 164.0552 | 111.0359
2012-10-31 05:36 | 24.9561 | 186.0362 | 143.7217 | 184.4241 | 131.4707 | 67.4718 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9319 | 30.7176 | 59.3429 | 15.9003 | 20.4202 | 4.6515 | 59.348 | 165.616 | 123.3015 | 164.0039 | 111.0505
2012-10-31 05:36 | 24.9644 | 186.0288 | 143.7454 | 184.4324 | 131.4637 | 67.4689 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9319 | 30.7181 | 59.3456 | 15.9001 | 20.3964 | 4.6513 | 59.3507 | 165.6324 | 123.349 | 164.036 | 111.0673
2012-10-31 05:36 | 24.9621 | 185.999 | 143.7777 | 184.4654 | 131.4652 | 67.4862 | 0.014367 | 0.35285 | 0.005069 | 24.56 | 1.9319 | 30.7182 | 59.3459 | 15.9001 | 20.3981 | 4.6525 | 59.351 | 165.6009 | 123.3796 | 164.0673 | 111.0671
2012-10-31 05:36 | 24.9614 | 186.0454 | 143.7539 | 184.4764 | 131.476 | 67.4741 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9319 | 30.7182 | 59.3457 | 15.9002 | 20.4095 | 4.6517 | 59.3508 | 165.6359 | 123.3444 | 164.0669 | 111.0665
2012-10-31 05:36 | 24.9748 | 186.0471 | 143.8058 | 184.4584 | 131.455 | 67.4781 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9319 | 30.7171 | 59.3416 | 15.9002 | 20.3827 | 4.6519 | 59.3467 | 165.6644 | 123.4231 | 164.0757 | 111.0723
2012-10-31 05:37 | 24.9711 | 186.0237 | 143.7713 | 184.4234 | 131.4895 | 67.4689 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9318 | 30.7161 | 59.3376 | 15.9002 | 20.4232 | 4.6513 | 59.3426 | 165.6005 | 123.3481 | 164.0002 | 111.0663
2012-10-31 05:37 | 24.9651 | 186.002 | 143.8114 | 184.4801 | 131.4721 | 67.4781 | 0.014367 | 0.35287 | 0.00507 | 24.561 | 1.9318 | 30.7156 | 59.3361 | 15.9001 | 20.4132 | 4.6519 | 59.3411 | 165.5888 | 123.3982 | 164.0669 | 111.0589
2012-10-31 05:37 | 24.9726 | 186.0095 | 143.8189 | 184.4837 | 131.6055 | 67.4706 | 0.01437 | 0.35281 | 0.00507 | 24.5518 | 1.9319 | 30.7167 | 59.3401 | 15.9001 | 20.4006 | 4.6514 | 59.3452 | 165.6089 | 123.4183 | 164.0831 | 111.2049
2012-10-31 05:37 | 24.9793 | 186.0162 | 143.8218 | 184.4629 | 131.6161 | 67.4885 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9318 | 30.7156 | 59.3357 | 15.9002 | 20.3431 | 4.6527 | 59.3407 | 165.6731 | 123.4787 | 164.1198 | 111.273
2012-10-31 05:37 | 24.9718 | 185.9891 | 143.8143 | 184.4751 | 131.5627 | 67.4764 | 0.01436 | 0.35282 | 0.005067 | 24.5699 | 1.9318 | 30.7155 | 59.3352 | 15.9002 | 20.3677 | 4.6518 | 59.3403 | 165.6214 | 123.4466 | 164.1074 | 111.195
2012-10-31 05:37 | 24.9853 | 186.0379 | 143.8624 | 184.4768 | 131.6144 | 67.4868 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9317 | 30.7148 | 59.3332 | 15.9001 | 20.4093 | 4.6525 | 59.3382 | 165.6286 | 123.4531 | 164.0675 | 111.2051
2012-10-31 05:37 | 24.9853 | 186.034 | 143.8893 | 184.4768 | 131.561 | 67.47 | 0.01436 | 0.3529 | 0.005068 | 24.5749 | 1.9317 | 30.7146 | 59.3317 | 15.9002 | 20.3772 | 4.6514 | 59.3367 | 165.6568 | 123.5121 | 164.0996 | 111.1838
2012-10-31 05:37 | 24.9875 | 186.0244 | 143.903 | 184.4868 | 131.651 | 67.488 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.9317 | 30.715 | 59.3332 | 15.9002 | 20.3914 | 4.6526 | 59.3383 | 165.633 | 123.5116 | 164.0954 | 111.2596
2012-10-31 05:37 | 24.9943 | 186.0234 | 143.8791 | 184.5015 | 131.6158 | 67.4752 | 0.01436 | 0.35288 | 0.005067 | 24.574 | 1.9316 | 30.7129 | 59.3256 | 15.9 | 20.3942 | 4.6517 | 59.3307 | 165.6292 | 123.4849 | 164.1073 | 111.2216
2012-10-31 05:37 | 24.9831 | 186.0397 | 143.8833 | 184.5256 | 131.6237 | 67.4903 | 0.014382 | 0.35284 | 0.005075 | 24.5334 | 1.9316 | 30.713 | 59.326 | 15.9001 | 20.3549 | 4.6528 | 59.3311 | 165.6848 | 123.5284 | 164.1707 | 111.2688
2012-10-31 05:37 | 24.9928 | 186.0258 | 143.9545 | 184.5078 | 131.5799 | 67.4776 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9316 | 30.7124 | 59.3243 | 15.8999 | 20.4088 | 4.6519 | 59.3294 | 165.617 | 123.5457 | 164.099 | 111.1711
2012-10-31 05:37 | 24.9816 | 186.0617 | 143.9125 | 184.528 | 131.6069 | 67.4816 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9316 | 30.7119 | 59.322 | 15.9 | 20.3614 | 4.6522 | 59.3271 | 165.7003 | 123.5511 | 164.1666 | 111.2455
2012-10-31 05:37 | 24.9883 | 186.0449 | 143.9077 | 184.5072 | 131.5602 | 67.481 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9315 | 30.7105 | 59.316 | 15.9002 | 20.3561 | 4.6521 | 59.321 | 165.6888 | 123.5516 | 164.1511 | 111.2041
2012-10-31 05:37 | 24.9861 | 186.0191 | 143.9247 | 184.5207 | 131.6305 | 67.4868 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9314 | 30.7101 | 59.315 | 15.9001 | 20.3539 | 4.6525 | 59.3201 | 165.6652 | 123.5708 | 164.1668 | 111.2766
2012-10-31 05:37 | 24.989 | 186.0534 | 143.943 | 184.4923 | 131.6754 | 67.4828 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9315 | 30.7106 | 59.317 | 15.9 | 20.3729 | 4.6523 | 59.3221 | 165.6805 | 123.5701 | 164.1194 | 111.3025
2012-10-31 05:37 | 24.992 | 186.076 | 143.8998 | 184.5266 | 131.77 | 67.4885 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9314 | 30.7093 | 59.3118 | 15.9001 | 20.3518 | 4.6527 | 59.3169 | 165.7242 | 123.548 | 164.1748 | 111.4182
2012-10-31 05:37 | 24.992 | 186.1035 | 143.9383 | 184.5266 | 131.7586 | 67.4839 | 0.01437 | 0.35291 | 0.005071 | 24.5589 | 1.9314 | 30.709 | 59.3102 | 15.9002 | 20.3397 | 4.6523 | 59.3153 | 165.7638 | 123.5986 | 164.1869 | 111.4189
2012-10-31 05:37 | 24.9943 | 186.0901 | 143.9983 | 184.5485 | 131.7952 | 67.4874 | 0.014367 | 0.3529 | 0.00507 | 24.563 | 1.9312 | 30.7069 | 59.3019 | 15.9002 | 20.3741 | 4.6526 | 59.307 | 165.716 | 123.6242 | 164.1744 | 111.4211
2012-10-31 05:37 | 25.001 | 186.0929 | 143.9896 | 184.5592 | 131.8172 | 67.4961 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.9312 | 30.7065 | 59.3006 | 15.9002 | 20.3568 | 4.6532 | 59.3057 | 165.7361 | 123.6328 | 164.2024 | 111.4604
2012-10-31 05:37 | 24.9883 | 186.088 | 144.0269 | 184.5621 | 131.8923 | 67.4856 | 0.014379 | 0.35284 | 0.005073 | 24.5385 | 1.9312 | 30.7066 | 59.3015 | 15.9001 | 20.3722 | 4.6525 | 59.3066 | 165.7158 | 123.6547 | 164.1899 | 111.5201
2012-10-31 05:37 | 24.995 | 186.0869 | 143.9951 | 184.5767 | 131.8609 | 67.4776 | 0.014363 | 0.35288 | 0.005068 | 24.5688 | 1.9312 | 30.7067 | 59.3015 | 15.9001 | 20.3628 | 4.6519 | 59.3066 | 165.7241 | 123.6323 | 164.2139 | 111.4981
2012-10-31 05:37 | 25.007 | 186.091 | 144.034 | 184.5808 | 131.8079 | 67.481 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9312 | 30.707 | 59.3026 | 15.9001 | 20.3708 | 4.6521 | 59.3076 | 165.7202 | 123.6632 | 164.21 | 111.4371
2012-10-31 05:37 | 25.0048 | 186.0849 | 144.0165 | 184.5747 | 131.7485 | 67.4897 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9313 | 30.7078 | 59.3051 | 15.9003 | 20.3485 | 4.6527 | 59.3102 | 165.7364 | 123.668 | 164.2262 | 111.4
2012-10-31 05:37 | 25.0018 | 186.129 | 144.0019 | 184.5952 | 131.7111 | 67.4914 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9313 | 30.7075 | 59.3048 | 15.9001 | 20.3535 | 4.6529 | 59.3099 | 165.7755 | 123.6484 | 164.2417 | 111.3576
2012-10-31 05:37 | 25.0055 | 186.1248 | 144.0402 | 184.6068 | 131.7377 | 67.4752 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9313 | 30.7071 | 59.3038 | 15.8999 | 20.3211 | 4.6517 | 59.3089 | 165.8037 | 123.7191 | 164.2857 | 111.4166
2012-10-31 05:38 | 25.0018 | 186.1211 | 144.0404 | 184.5403 | 131.7493 | 67.4828 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9312 | 30.7066 | 59.3017 | 15.9 | 20.3254 | 4.6523 | 59.3068 | 165.7957 | 123.715 | 164.2149 | 111.4239
2012-10-31 05:38 | 25.0055 | 186.1484 | 144.0287 | 184.5637 | 131.7415 | 67.488 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9311 | 30.7051 | 59.2958 | 15.9 | 20.3211 | 4.6526 | 59.3009 | 165.8273 | 123.7076 | 164.2426 | 111.4204
2012-10-31 05:38 | 25.0107 | 186.1889 | 144.0723 | 184.5532 | 131.6895 | 67.4909 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.9312 | 30.7057 | 59.2984 | 15.9 | 20.3263 | 4.6528 | 59.3035 | 165.8626 | 123.746 | 164.2269 | 111.3632
2012-10-31 05:38 | 25.0092 | 186.1442 | 144.0516 | 184.5752 | 131.6536 | 67.4891 | 0.01437 | 0.35277 | 0.005069 | 24.5488 | 1.9312 | 30.7056 | 59.2977 | 15.9 | 20.3007 | 4.6527 | 59.3027 | 165.8435 | 123.7509 | 164.2745 | 111.3529
2012-10-31 05:38 | 25.0197 | 186.1547 | 144.0083 | 184.5622 | 131.6679 | 67.4781 | 0.014376 | 0.35285 | 0.005073 | 24.5446 | 1.9311 | 30.7047 | 59.2942 | 15.9 | 20.3192 | 4.6519 | 59.2993 | 165.8355 | 123.6891 | 164.243 | 111.3487
2012-10-31 05:38 | 25.0115 | 186.1308 | 144.0385 | 184.5971 | 131.7475 | 67.4695 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.9312 | 30.7057 | 59.2978 | 15.9001 | 20.3151 | 4.6513 | 59.3028 | 165.8157 | 123.7234 | 164.282 | 111.4324
2012-10-31 05:38 | 25.0137 | 186.1409 | 144.0369 | 184.5954 | 131.7192 | 67.4868 | 0.014379 | 0.35294 | 0.005075 | 24.5455 | 1.9311 | 30.7055 | 59.2967 | 15.9001 | 20.3092 | 4.6525 | 59.3018 | 165.8317 | 123.7277 | 164.2862 | 111.41
2012-10-31 05:38 | 25.013 | 186.1598 | 144.0593 | 184.6221 | 131.7529 | 67.4926 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.9311 | 30.704 | 59.2916 | 15.9 | 20.3487 | 4.6529 | 59.2967 | 165.8111 | 123.7106 | 164.2734 | 111.4042
2012-10-31 05:38 | 25.019 | 186.1854 | 144.073 | 184.6203 | 131.8238 | 67.4891 | 0.01437 | 0.35288 | 0.005071 | 24.5569 | 1.931 | 30.7031 | 59.2881 | 15.9 | 20.3507 | 4.6527 | 59.2932 | 165.8347 | 123.7223 | 164.2696 | 111.4731
2012-10-31 05:38 | 25.0182 | 186.1493 | 144.0491 | 184.6469 | 131.7581 | 67.492 | 0.014363 | 0.35281 | 0.005067 | 24.5638 | 1.9311 | 30.7038 | 59.2906 | 15.9 | 20.3418 | 4.6529 | 59.2956 | 165.8075 | 123.7073 | 164.3051 | 111.4163
2012-10-31 05:38 | 25.013 | 186.1127 | 144.0362 | 184.6143 | 131.7147 | 67.4787 | 0.014367 | 0.35282 | 0.005069 | 24.5579 | 1.931 | 30.7028 | 59.2862 | 15.9002 | 20.3527 | 4.652 | 59.2913 | 165.76 | 123.6835 | 164.2616 | 111.362
2012-10-31 05:38 | 25.01 | 186.1333 | 144.0832 | 184.6348 | 131.7079 | 67.4851 | 0.014373 | 0.35292 | 0.005073 | 24.5547 | 1.9309 | 30.7022 | 59.2841 | 15.9001 | 20.3778 | 4.6524 | 59.2892 | 165.7555 | 123.7054 | 164.257 | 111.3301
2012-10-31 05:38 | 25.0077 | 186.178 | 144.0693 | 184.609 | 131.6979 | 67.4828 | 0.014382 | 0.35282 | 0.005074 | 24.5323 | 1.9309 | 30.7014 | 59.2811 | 15.9001 | 20.3554 | 4.6523 | 59.2862 | 165.8226 | 123.7139 | 164.2536 | 111.3425
2012-10-31 05:38 | 25.0055 | 186.1876 | 144.0748 | 184.6382 | 131.6919 | 67.4799 | 0.014379 | 0.35292 | 0.005075 | 24.5445 | 1.9309 | 30.7011 | 59.2802 | 15.9 | 20.4014 | 4.6521 | 59.2852 | 165.7862 | 123.6734 | 164.2368 | 111.2905
2012-10-31 05:38 | 25.001 | 186.136 | 144.0857 | 184.6376 | 131.7141 | 67.4856 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9308 | 30.7 | 59.2756 | 15.9001 | 20.3768 | 4.6525 | 59.2807 | 165.7592 | 123.7089 | 164.2608 | 111.3373
2012-10-31 05:38 | 25.0003 | 186.2177 | 144.0543 | 184.6761 | 131.7402 | 67.4926 | 0.014354 | 0.35295 | 0.005066 | 24.5892 | 1.9308 | 30.6993 | 59.2735 | 15.9 | 20.3761 | 4.6529 | 59.2786 | 165.8416 | 123.6782 | 164.3 | 111.3641
2012-10-31 05:38 | 24.9935 | 186.1992 | 144.0897 | 184.6889 | 131.7563 | 67.4856 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9308 | 30.6999 | 59.2754 | 15.9001 | 20.3653 | 4.6525 | 59.2805 | 165.8339 | 123.7244 | 164.3236 | 111.391
2012-10-31 05:38 | 25.001 | 186.1949 | 144.0703 | 184.6141 | 131.7943 | 67.4776 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9308 | 30.6993 | 59.2735 | 15.9 | 20.3768 | 4.6519 | 59.2785 | 165.8181 | 123.6935 | 164.2373 | 111.4175
2012-10-31 05:38 | 25.0018 | 186.2075 | 144.0558 | 184.6854 | 131.7684 | 67.492 | 0.014367 | 0.35281 | 0.005069 | 24.557 | 1.9308 | 30.6995 | 59.2742 | 15.9 | 20.3616 | 4.6529 | 59.2792 | 165.8459 | 123.6942 | 164.3238 | 111.4068
2012-10-31 05:38 | 25.001 | 186.2027 | 144.0588 | 184.6846 | 131.7676 | 67.4897 | 0.014367 | 0.35277 | 0.005068 | 24.5539 | 1.9308 | 30.6998 | 59.2754 | 15.8999 | 20.3447 | 4.6527 | 59.2805 | 165.858 | 123.7141 | 164.3399 | 111.4229
2012-10-31 05:38 | 24.9995 | 186.213 | 144.0265 | 184.6557 | 131.6439 | 67.4897 | 0.014367 | 0.35282 | 0.005069 | 24.5579 | 1.9308 | 30.6998 | 59.2755 | 15.8999 | 20.3272 | 4.6527 | 59.2806 | 165.8858 | 123.6993 | 164.3285 | 111.3167
2012-10-31 05:38 | 24.9935 | 186.2266 | 144.0013 | 184.6458 | 131.6837 | 67.4943 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9308 | 30.699 | 59.2727 | 15.8999 | 20.3533 | 4.6531 | 59.2778 | 165.8733 | 123.648 | 164.2925 | 111.3304
2012-10-31 05:38 | 24.9935 | 186.2345 | 144.0167 | 184.6615 | 131.8403 | 67.4856 | 0.014367 | 0.35284 | 0.005069 | 24.559 | 1.9307 | 30.6977 | 59.2675 | 15.9 | 20.3493 | 4.6525 | 59.2726 | 165.8852 | 123.6674 | 164.3122 | 111.491
2012-10-31 05:38 | 24.992 | 186.2487 | 144.0344 | 184.6756 | 131.5982 | 67.4932 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9307 | 30.6974 | 59.2666 | 15.8999 | 20.3116 | 4.653 | 59.2716 | 165.9371 | 123.7228 | 164.364 | 111.2866
2012-10-31 05:39 | 24.9935 | 186.2423 | 143.9936 | 184.6575 | 131.6799 | 67.4856 | 0.014373 | 0.35282 | 0.005071 | 24.5477 | 1.9306 | 30.6969 | 59.2645 | 15.8999 | 20.277 | 4.6525 | 59.2696 | 165.9653 | 123.7166 | 164.3805 | 111.4029
2012-10-31 05:39 | 24.9898 | 186.2347 | 144.0168 | 184.7009 | 131.7067 | 67.4932 | 0.014373 | 0.35285 | 0.005072 | 24.5497 | 1.9307 | 30.6974 | 59.266 | 15.9 | 20.3255 | 4.653 | 59.271 | 165.9092 | 123.6913 | 164.3754 | 111.3812
2012-10-31 05:39 | 24.9935 | 186.2345 | 143.9859 | 184.6693 | 131.615 | 67.47 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9306 | 30.6968 | 59.2641 | 15.8999 | 20.293 | 4.6514 | 59.2692 | 165.9415 | 123.6929 | 164.3763 | 111.322
2012-10-31 05:39 | 24.9928 | 186.2495 | 144.0237 | 184.6451 | 131.6028 | 67.4891 | 0.014354 | 0.35278 | 0.005064 | 24.5772 | 1.9306 | 30.6965 | 59.2626 | 15.9 | 20.2562 | 4.6527 | 59.2677 | 165.9933 | 123.7675 | 164.3889 | 111.3466
2012-10-31 05:39 | 24.9995 | 186.2836 | 143.9804 | 184.7028 | 131.5866 | 67.4897 | 0.014363 | 0.35287 | 0.005068 | 24.5678 | 1.9305 | 30.6952 | 59.2578 | 15.9 | 20.3071 | 4.6527 | 59.2629 | 165.9765 | 123.6733 | 164.3957 | 111.2795
2012-10-31 05:39 | 25.0003 | 186.2491 | 143.9812 | 184.6879 | 131.5951 | 67.4874 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.9305 | 30.695 | 59.2569 | 15.9 | 20.3159 | 4.6526 | 59.2619 | 165.9332 | 123.6653 | 164.372 | 111.2792
2012-10-31 05:39 | 24.9913 | 186.2637 | 143.9684 | 184.6318 | 131.5593 | 67.4845 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9304 | 30.6937 | 59.2523 | 15.8999 | 20.3149 | 4.6524 | 59.2574 | 165.9488 | 123.6535 | 164.3169 | 111.2444
2012-10-31 05:39 | 24.9905 | 186.255 | 143.9099 | 184.6977 | 131.57 | 67.4851 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9304 | 30.6934 | 59.2505 | 15.9 | 20.2499 | 4.6524 | 59.2555 | 166.0051 | 123.66 | 164.4478 | 111.3201
2012-10-31 05:39 | 24.9898 | 186.2465 | 143.963 | 184.6695 | 131.5693 | 67.4799 | 0.014379 | 0.35282 | 0.005073 | 24.5374 | 1.9304 | 30.6926 | 59.2477 | 15.8999 | 20.2974 | 4.6521 | 59.2528 | 165.9491 | 123.6656 | 164.3721 | 111.2719
2012-10-31 05:39 | 24.9853 | 186.2341 | 143.9124 | 184.6533 | 131.4961 | 67.4822 | 0.01437 | 0.35287 | 0.005071 | 24.5559 | 1.9304 | 30.6927 | 59.2479 | 15.9001 | 20.313 | 4.6522 | 59.253 | 165.9211 | 123.5994 | 164.3403 | 111.1831
2012-10-31 05:39 | 24.9853 | 186.2263 | 143.9085 | 184.6729 | 131.5724 | 67.4787 | 0.014386 | 0.35285 | 0.005076 | 24.5275 | 1.9304 | 30.6928 | 59.2485 | 15.9 | 20.2768 | 4.652 | 59.2536 | 165.9495 | 123.6317 | 164.3961 | 111.2956
2012-10-31 05:39 | 24.9853 | 186.238 | 143.9201 | 184.6493 | 131.5342 | 67.4781 | 0.01437 | 0.35284 | 0.00507 | 24.5539 | 1.9303 | 30.6923 | 59.2465 | 15.9 | 20.2407 | 4.6519 | 59.2515 | 165.9973 | 123.6794 | 164.4086 | 111.2935
2012-10-31 05:39 | 24.9748 | 186.2746 | 143.8865 | 184.6937 | 131.5543 | 67.4648 | 0.014379 | 0.35285 | 0.005074 | 24.5395 | 1.9304 | 30.6924 | 59.2471 | 15.8999 | 20.2543 | 4.651 | 59.2522 | 166.0203 | 123.6322 | 164.4394 | 111.3
2012-10-31 05:39 | 24.9868 | 186.216 | 143.8677 | 184.6391 | 131.6121 | 67.4752 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9303 | 30.6918 | 59.2454 | 15.8998 | 20.3265 | 4.6517 | 59.2504 | 165.8895 | 123.5412 | 164.3126 | 111.2856
2012-10-31 05:39 | 24.9913 | 186.2794 | 143.9107 | 184.6946 | 131.5517 | 67.488 | 0.014367 | 0.35275 | 0.005068 | 24.5529 | 1.9304 | 30.6922 | 59.2471 | 15.8997 | 20.2668 | 4.6526 | 59.2522 | 166.0126 | 123.6439 | 164.4278 | 111.2849
2012-10-31 05:39 | 24.9801 | 186.2093 | 143.8764 | 184.6363 | 131.5214 | 67.4764 | 0.014373 | 0.35287 | 0.005072 | 24.5508 | 1.9304 | 30.6924 | 59.2475 | 15.8998 | 20.2796 | 4.6518 | 59.2526 | 165.9297 | 123.5968 | 164.3567 | 111.2418
2012-10-31 05:39 | 24.9868 | 186.267 | 143.9062 | 184.6822 | 131.5854 | 67.4856 | 0.014363 | 0.35284 | 0.005068 | 24.5658 | 1.9303 | 30.6913 | 59.2433 | 15.8998 | 20.3385 | 4.6525 | 59.2484 | 165.9285 | 123.5677 | 164.3437 | 111.2469
2012-10-31 05:39 | 24.9831 | 186.2201 | 143.9102 | 184.6628 | 131.513 | 67.4868 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9303 | 30.6913 | 59.2433 | 15.8997 | 20.2907 | 4.6525 | 59.2484 | 165.9294 | 123.6195 | 164.3721 | 111.2223
2012-10-31 05:39 | 24.9823 | 186.239 | 143.9094 | 184.6699 | 131.4625 | 67.4654 | 0.014373 | 0.35281 | 0.005071 | 24.5467 | 1.9303 | 30.6912 | 59.2428 | 15.8998 | 20.2658 | 4.6511 | 59.2479 | 165.9732 | 123.6436 | 164.4041 | 111.1967
2012-10-31 05:39 | 24.9793 | 186.2517 | 143.9141 | 184.6629 | 131.5282 | 67.4816 | 0.014367 | 0.3528 | 0.005069 | 24.5559 | 1.9303 | 30.6908 | 59.2411 | 15.8998 | 20.315 | 4.6522 | 59.2462 | 165.9367 | 123.5991 | 164.3479 | 111.2132
2012-10-31 05:39 | 24.9883 | 186.2528 | 143.9077 | 184.6641 | 131.6671 | 67.4793 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.9303 | 30.6911 | 59.2432 | 15.8996 | 20.3119 | 4.652 | 59.2483 | 165.9409 | 123.5958 | 164.3522 | 111.3552
2012-10-31 05:39 | 24.9861 | 186.2702 | 143.9247 | 184.6619 | 131.7412 | 67.4781 | 0.014392 | 0.35284 | 0.005078 | 24.5163 | 1.9303 | 30.6912 | 59.2429 | 15.8998 | 20.3178 | 4.6519 | 59.248 | 165.9524 | 123.6069 | 164.3441 | 111.4234
2012-10-31 05:39 | 24.9801 | 186.2289 | 143.9764 | 184.6441 | 131.6512 | 67.4793 | 0.014376 | 0.35287 | 0.005073 | 24.5456 | 1.9302 | 30.6906 | 59.2405 | 15.8998 | 20.2837 | 4.652 | 59.2455 | 165.9452 | 123.6927 | 164.3604 | 111.3675
2012-10-31 05:39 | 24.9793 | 186.2242 | 143.9717 | 184.6473 | 131.6275 | 67.4845 | 0.014386 | 0.35281 | 0.005076 | 24.5245 | 1.9302 | 30.69 | 59.2389 | 15.8996 | 20.323 | 4.6524 | 59.244 | 165.9012 | 123.6487 | 164.3243 | 111.3045
2012-10-31 05:39 | 24.9831 | 186.2123 | 144.0101 | 184.655 | 131.658 | 67.4781 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9302 | 30.6895 | 59.2368 | 15.8997 | 20.3509 | 4.6519 | 59.2419 | 165.8614 | 123.6592 | 164.3041 | 111.3071
2012-10-31 05:40 | 24.9943 | 186.247 | 143.9598 | 184.6505 | 131.696 | 67.4856 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9302 | 30.689 | 59.2346 | 15.8997 | 20.322 | 4.6525 | 59.2396 | 165.925 | 123.6378 | 164.3285 | 111.374
2012-10-31 05:40 | 24.992 | 186.2447 | 144.0267 | 184.6717 | 131.6899 | 67.4747 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9301 | 30.6874 | 59.2283 | 15.8997 | 20.3237 | 4.6517 | 59.2334 | 165.921 | 123.703 | 164.348 | 111.3662
2012-10-31 05:40 | 24.9958 | 186.2368 | 144.0036 | 184.652 | 131.7509 | 67.4735 | 0.01437 | 0.35291 | 0.005071 | 24.5589 | 1.93 | 30.687 | 59.2266 | 15.8998 | 20.2833 | 4.6516 | 59.2317 | 165.9535 | 123.7203 | 164.3687 | 111.4676
2012-10-31 05:40 | 25.0025 | 186.1846 | 143.9872 | 184.6626 | 131.7424 | 67.4729 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.93 | 30.6872 | 59.2273 | 15.8998 | 20.282 | 4.6516 | 59.2324 | 165.9026 | 123.7052 | 164.3806 | 111.4604
2012-10-31 05:40 | 25.004 | 186.2175 | 143.9811 | 184.6876 | 131.7553 | 67.4747 | 0.01436 | 0.35284 | 0.005067 | 24.571 | 1.9301 | 30.6878 | 59.2301 | 15.8997 | 20.3076 | 4.6517 | 59.2352 | 165.9099 | 123.6735 | 164.38 | 111.4477
2012-10-31 05:40 | 25.0063 | 186.2355 | 144.0103 | 184.6743 | 131.7232 | 67.4741 | 0.014363 | 0.3529 | 0.005069 | 24.5698 | 1.93 | 30.6876 | 59.2283 | 15.8999 | 20.2296 | 4.6517 | 59.2334 | 166.0059 | 123.7807 | 164.4447 | 111.4936
2012-10-31 05:40 | 25.0055 | 186.27 | 143.9403 | 184.6617 | 131.6919 | 67.4891 | 0.014386 | 0.35282 | 0.005076 | 24.5255 | 1.93 | 30.6873 | 59.2278 | 15.8998 | 20.2448 | 4.6527 | 59.2329 | 166.0252 | 123.6955 | 164.4169 | 111.4471
2012-10-31 05:40 | 25.0107 | 186.2438 | 143.9724 | 184.6512 | 131.7162 | 67.4695 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.93 | 30.6868 | 59.2257 | 15.8999 | 20.2862 | 4.6513 | 59.2308 | 165.9576 | 123.6862 | 164.365 | 111.43
2012-10-31 05:40 | 25.0115 | 186.2132 | 143.9809 | 184.6559 | 131.7246 | 67.4689 | 0.01437 | 0.35278 | 0.005069 | 24.5498 | 1.93 | 30.686 | 59.2228 | 15.8998 | 20.2589 | 4.6513 | 59.2279 | 165.9543 | 123.722 | 164.397 | 111.4657
2012-10-31 05:40 | 25.016 | 186.2491 | 143.9623 | 184.6957 | 131.6948 | 67.4706 | 0.014373 | 0.35284 | 0.005071 | 24.5487 | 1.93 | 30.6858 | 59.2221 | 15.8998 | 20.2714 | 4.6514 | 59.2272 | 165.9777 | 123.6909 | 164.4243 | 111.4234
2012-10-31 05:40 | 25.0077 | 186.2212 | 143.954 | 184.6247 | 131.6406 | 67.4816 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9299 | 30.6856 | 59.2213 | 15.8998 | 20.2591 | 4.6522 | 59.2264 | 165.9621 | 123.6949 | 164.3656 | 111.3815
2012-10-31 05:40 | 25.0137 | 186.239 | 144.0061 | 184.6228 | 131.639 | 67.4787 | 0.01437 | 0.35285 | 0.00507 | 24.5548 | 1.93 | 30.686 | 59.2228 | 15.8998 | 20.3052 | 4.652 | 59.2278 | 165.9338 | 123.7009 | 164.3176 | 111.3338
2012-10-31 05:40 | 25.0235 | 186.2449 | 143.9775 | 184.7071 | 131.6221 | 67.4752 | 0.01436 | 0.35285 | 0.005067 | 24.5719 | 1.9299 | 30.6853 | 59.2202 | 15.8998 | 20.2869 | 4.6517 | 59.2253 | 165.958 | 123.6906 | 164.4202 | 111.3352
2012-10-31 05:40 | 25.0235 | 186.2645 | 143.9736 | 184.6836 | 131.8283 | 67.4747 | 0.014386 | 0.35292 | 0.005077 | 24.5325 | 1.9299 | 30.6853 | 59.2201 | 15.8998 | 20.299 | 4.6517 | 59.2251 | 165.9655 | 123.6746 | 164.3846 | 111.5293
2012-10-31 05:40 | 25.0257 | 186.2627 | 143.9874 | 184.6584 | 131.7006 | 67.4793 | 0.014376 | 0.35282 | 0.005072 | 24.5426 | 1.9299 | 30.6847 | 59.2175 | 15.8999 | 20.2931 | 4.652 | 59.2225 | 165.9696 | 123.6943 | 164.3653 | 111.4075
2012-10-31 05:40 | 25.0332 | 186.2624 | 144.0064 | 184.6816 | 131.4982 | 67.477 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9299 | 30.6845 | 59.2176 | 15.8997 | 20.2926 | 4.6519 | 59.2226 | 165.9698 | 123.7138 | 164.389 | 111.2056
2012-10-31 05:40 | 25.0377 | 186.263 | 143.9571 | 184.639 | 131.4912 | 67.4741 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9299 | 30.685 | 59.2186 | 15.8999 | 20.2489 | 4.6517 | 59.2237 | 166.0141 | 123.7082 | 164.3901 | 111.2423
2012-10-31 05:40 | 25.0317 | 186.2452 | 143.9395 | 184.6722 | 131.7066 | 67.4683 | 0.014386 | 0.35288 | 0.005077 | 24.5295 | 1.9299 | 30.6844 | 59.2166 | 15.8998 | 20.259 | 4.6513 | 59.2217 | 165.9862 | 123.6805 | 164.4132 | 111.4476
2012-10-31 05:40 | 25.0302 | 186.2829 | 143.9457 | 184.6668 | 131.7242 | 67.4672 | 0.014373 | 0.3529 | 0.005072 | 24.5527 | 1.9299 | 30.6842 | 59.2165 | 15.8997 | 20.2936 | 4.6512 | 59.2216 | 165.9893 | 123.6521 | 164.3732 | 111.4306
2012-10-31 05:40 | 25.0407 | 186.2621 | 143.9678 | 184.6891 | 131.7806 | 67.4608 | 0.014382 | 0.35287 | 0.005075 | 24.5354 | 1.9298 | 30.6834 | 59.213 | 15.8998 | 20.272 | 4.6507 | 59.2181 | 165.9901 | 123.6958 | 164.4171 | 111.5086
2012-10-31 05:40 | 25.0437 | 186.2886 | 143.9708 | 184.6764 | 131.7034 | 67.4856 | 0.014367 | 0.35287 | 0.00507 | 24.561 | 1.9298 | 30.6827 | 59.2103 | 15.8997 | 20.2589 | 4.6525 | 59.2154 | 166.0297 | 123.7119 | 164.4175 | 111.4445
2012-10-31 05:40 | 25.0354 | 186.2489 | 143.9702 | 184.672 | 131.5156 | 67.4781 | 0.014367 | 0.35287 | 0.00507 | 24.561 | 1.9298 | 30.6837 | 59.2138 | 15.8999 | 20.2828 | 4.6519 | 59.2189 | 165.9661 | 123.6874 | 164.3892 | 111.2328
2012-10-31 05:40 | 25.0317 | 186.257 | 143.9549 | 184.6487 | 131.5005 | 67.4833 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9298 | 30.6829 | 59.2109 | 15.8998 | 20.255 | 4.6523 | 59.2159 | 166.002 | 123.6999 | 164.3937 | 111.2455
2012-10-31 05:40 | 25.0324 | 186.2538 | 143.9556 | 184.6533 | 131.5088 | 67.466 | 0.014379 | 0.3529 | 0.005074 | 24.5425 | 1.9297 | 30.6828 | 59.2098 | 15.8999 | 20.2677 | 4.6511 | 59.2149 | 165.9861 | 123.6879 | 164.3856 | 111.2411
2012-10-31 05:41 | 25.0347 | 186.2678 | 143.9349 | 184.6909 | 131.5226 | 67.4776 | 0.014392 | 0.35287 | 0.005078 | 24.5183 | 1.9297 | 30.6821 | 59.2078 | 15.8998 | 20.2821 | 4.6519 | 59.2129 | 165.9857 | 123.6528 | 164.4088 | 111.2405
2012-10-31 05:41 | 25.0362 | 186.2968 | 143.9094 | 184.6493 | 131.6386 | 67.4729 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9297 | 30.6816 | 59.2057 | 15.8999 | 20.3036 | 4.6516 | 59.2107 | 165.9932 | 123.6058 | 164.3457 | 111.335
2012-10-31 05:41 | 25.0452 | 186.2312 | 143.9761 | 184.6504 | 131.6629 | 67.4735 | 0.014373 | 0.35292 | 0.005073 | 24.5547 | 1.9296 | 30.6812 | 59.2039 | 15.9 | 20.3648 | 4.6516 | 59.209 | 165.8664 | 123.6113 | 164.2856 | 111.2981
2012-10-31 05:41 | 25.0437 | 186.2533 | 143.9554 | 184.6685 | 131.6499 | 67.4677 | 0.014379 | 0.35295 | 0.005075 | 24.5465 | 1.9296 | 30.6806 | 59.2015 | 15.8999 | 20.3312 | 4.6512 | 59.2066 | 165.9221 | 123.6242 | 164.3373 | 111.3187
2012-10-31 05:41 | 25.0362 | 186.2811 | 143.9517 | 184.6728 | 131.6539 | 67.47 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 1.9296 | 30.6804 | 59.2012 | 15.8998 | 20.3598 | 4.6514 | 59.2063 | 165.9213 | 123.5919 | 164.313 | 111.2941
2012-10-31 05:41 | 25.0466 | 186.2719 | 143.966 | 184.6793 | 131.7368 | 67.4741 | 0.014382 | 0.35288 | 0.005075 | 24.5364 | 1.9296 | 30.6804 | 59.201 | 15.8999 | 20.3381 | 4.6517 | 59.2061 | 165.9338 | 123.6279 | 164.3412 | 111.3987
2012-10-31 05:41 | 25.0474 | 186.2099 | 144.0168 | 184.6761 | 131.7185 | 67.4874 | 0.014367 | 0.35297 | 0.005071 | 24.568 | 1.9296 | 30.6807 | 59.2023 | 15.8998 | 20.3188 | 4.6526 | 59.2074 | 165.8911 | 123.698 | 164.3573 | 111.3997
2012-10-31 05:41 | 25.0474 | 186.2688 | 143.9975 | 184.6879 | 131.73 | 67.4689 | 0.014376 | 0.35292 | 0.005074 | 24.5496 | 1.9295 | 30.6795 | 59.1972 | 15.8999 | 20.3148 | 4.6513 | 59.2023 | 165.954 | 123.6827 | 164.3731 | 111.4152
2012-10-31 05:41 | 25.0407 | 186.2228 | 144.0024 | 184.6851 | 131.7347 | 67.4741 | 0.014392 | 0.35297 | 0.00508 | 24.5254 | 1.9295 | 30.679 | 59.1954 | 15.8999 | 20.3322 | 4.6517 | 59.2005 | 165.8906 | 123.6702 | 164.3529 | 111.4025
2012-10-31 05:41 | 25.0339 | 186.2042 | 143.9956 | 184.6548 | 131.7127 | 67.4776 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9295 | 30.6786 | 59.1937 | 15.9 | 20.3094 | 4.6519 | 59.1988 | 165.8948 | 123.6862 | 164.3454 | 111.4033
2012-10-31 05:41 | 25.0452 | 186.2509 | 144.0261 | 184.6739 | 131.6247 | 67.4741 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9295 | 30.6781 | 59.1921 | 15.8999 | 20.3327 | 4.6517 | 59.1972 | 165.9182 | 123.6934 | 164.3412 | 111.292
2012-10-31 05:41 | 25.0481 | 186.242 | 144.0713 | 184.6808 | 131.5932 | 67.466 | 0.014386 | 0.35287 | 0.005076 | 24.5286 | 1.9294 | 30.6781 | 59.1916 | 15.9 | 20.3276 | 4.6511 | 59.1966 | 165.9144 | 123.7437 | 164.3532 | 111.2656
2012-10-31 05:41 | 25.0414 | 186.2628 | 144.0454 | 184.6937 | 131.6705 | 67.4637 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9295 | 30.6784 | 59.1937 | 15.8998 | 20.3128 | 4.6509 | 59.1988 | 165.95 | 123.7326 | 164.3809 | 111.3577
2012-10-31 05:41 | 25.0354 | 186.2528 | 144.0394 | 184.672 | 131.6989 | 67.4781 | 0.014389 | 0.35294 | 0.005078 | 24.5285 | 1.9295 | 30.6791 | 59.1966 | 15.8997 | 20.3631 | 4.6519 | 59.2017 | 165.8897 | 123.6763 | 164.3089 | 111.3358
2012-10-31 05:41 | 25.0377 | 186.2473 | 144.0494 | 184.6821 | 131.7623 | 67.47 | 0.014376 | 0.35284 | 0.005072 | 24.5436 | 1.9295 | 30.6781 | 59.1925 | 15.8998 | 20.3734 | 4.6514 | 59.1976 | 165.8739 | 123.676 | 164.3087 | 111.3889
2012-10-31 05:41 | 25.0459 | 186.2476 | 144.0806 | 184.7295 | 131.7552 | 67.4712 | 0.014389 | 0.35285 | 0.005077 | 24.5224 | 1.9295 | 30.6778 | 59.1918 | 15.8997 | 20.3695 | 4.6515 | 59.1969 | 165.8781 | 123.7111 | 164.36 | 111.3857
2012-10-31 05:41 | 25.0354 | 186.2568 | 143.9971 | 184.6681 | 131.7065 | 67.4712 | 0.014379 | 0.35292 | 0.005075 | 24.5445 | 1.9295 | 30.6778 | 59.1914 | 15.8997 | 20.3631 | 4.6515 | 59.1965 | 165.8937 | 123.634 | 164.305 | 111.3434
2012-10-31 05:41 | 25.0324 | 186.2263 | 144.0633 | 184.6729 | 131.6959 | 67.4579 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 1.9294 | 30.6775 | 59.1901 | 15.8998 | 20.3641 | 4.6505 | 59.1952 | 165.8622 | 123.6992 | 164.3088 | 111.3318
2012-10-31 05:41 | 25.0309 | 186.2287 | 144.0849 | 184.7028 | 131.7135 | 67.4729 | 0.014389 | 0.35287 | 0.005077 | 24.5235 | 1.9294 | 30.6773 | 59.1893 | 15.8998 | 20.3786 | 4.6516 | 59.1944 | 165.8501 | 123.7063 | 164.3242 | 111.3349
2012-10-31 05:41 | 25.0347 | 186.2364 | 144.0617 | 184.6987 | 131.7707 | 67.4752 | 0.01437 | 0.35291 | 0.005071 | 24.5589 | 1.9294 | 30.677 | 59.1883 | 15.8997 | 20.3985 | 4.6517 | 59.1934 | 165.8379 | 123.6632 | 164.3002 | 111.3722
2012-10-31 05:41 | 25.0294 | 186.2194 | 144.068 | 184.6738 | 131.7845 | 67.4614 | 0.014379 | 0.35287 | 0.005074 | 24.5405 | 1.9294 | 30.6775 | 59.1902 | 15.8997 | 20.4173 | 4.6508 | 59.1953 | 165.8021 | 123.6507 | 164.2565 | 111.3672
2012-10-31 05:41 | 25.0384 | 186.2676 | 144.0501 | 184.7064 | 131.721 | 67.4741 | 0.014382 | 0.35285 | 0.005075 | 24.5343 | 1.9293 | 30.676 | 59.1843 | 15.8998 | 20.4303 | 4.6517 | 59.1894 | 165.8373 | 123.6198 | 164.2761 | 111.2907
2012-10-31 05:42 | 25.0294 | 186.2664 | 144.1141 | 184.7013 | 131.7273 | 67.4631 | 0.014386 | 0.35294 | 0.005077 | 24.5336 | 1.9293 | 30.6761 | 59.1848 | 15.8997 | 20.3852 | 4.6509 | 59.1898 | 165.8812 | 123.7289 | 164.3161 | 111.3421
2012-10-31 05:42 | 25.0294 | 186.2625 | 144.1103 | 184.7091 | 131.7769 | 67.4683 | 0.014382 | 0.3529 | 0.005075 | 24.5373 | 1.9294 | 30.6768 | 59.1876 | 15.8997 | 20.4173 | 4.6513 | 59.1927 | 165.8452 | 123.693 | 164.2918 | 111.3596
2012-10-31 05:42 | 25.0227 | 186.2127 | 144.0959 | 184.6867 | 131.7969 | 67.4718 | 0.01437 | 0.35282 | 0.00507 | 24.5528 | 1.9293 | 30.6758 | 59.1837 | 15.8997 | 20.3624 | 4.6515 | 59.1888 | 165.8503 | 123.7335 | 164.3243 | 111.4345
2012-10-31 05:42 | 25.0302 | 186.2594 | 144.0688 | 184.6746 | 131.7013 | 67.4706 | 0.014389 | 0.35292 | 0.005078 | 24.5274 | 1.9293 | 30.6761 | 59.1848 | 15.8997 | 20.386 | 4.6514 | 59.1899 | 165.8734 | 123.6828 | 164.2886 | 111.3153
2012-10-31 05:42 | 25.0227 | 186.2558 | 144.0767 | 184.7024 | 131.7053 | 67.4845 | 0.014389 | 0.35291 | 0.005078 | 24.5264 | 1.9294 | 30.6761 | 59.185 | 15.8997 | 20.3624 | 4.6524 | 59.1901 | 165.8934 | 123.7143 | 164.34 | 111.3429
2012-10-31 05:42 | 25.0242 | 186.2377 | 144.0666 | 184.6922 | 131.7717 | 67.4648 | 0.014373 | 0.35288 | 0.005072 | 24.5517 | 1.9293 | 30.6758 | 59.1836 | 15.8997 | 20.396 | 4.651 | 59.1887 | 165.8417 | 123.6706 | 164.2962 | 111.3757
2012-10-31 05:42 | 25.0294 | 186.2625 | 144.1064 | 184.6778 | 131.7693 | 67.4625 | 0.014379 | 0.35288 | 0.005074 | 24.5415 | 1.9293 | 30.6755 | 59.1829 | 15.8997 | 20.4092 | 4.6509 | 59.188 | 165.8533 | 123.6972 | 164.2686 | 111.3601
2012-10-31 05:42 | 25.0309 | 186.2444 | 144.0772 | 184.7067 | 131.7211 | 67.4822 | 0.014376 | 0.3529 | 0.005073 | 24.5476 | 2.0339 | 32.3406 | 65.7787 | 15.9005 | 20.4228 | 4.6522 | 65.7838 | 165.8216 | 123.6544 | 164.2839 | 111.2983
2012-10-31 05:42 | 25.0287 | 186.3717 | 144.1326 | 184.728 | 131.6464 | 67.7001 | 0.014379 | 0.35291 | 0.005075 | 24.5435 | 2.1062 | 33.4922 | 70.541 | 15.9018 | 20.4246 | 4.6672 | 70.5461 | 165.9471 | 123.708 | 164.3034 | 111.2218
2012-10-31 05:42 | 25.0227 | 186.6129 | 144.2997 | 184.7181 | 131.7702 | 67.7457 | 0.014379 | 0.35294 | 0.005075 | 24.5455 | 2.1061 | 33.4911 | 70.5363 | 15.9018 | 20.4025 | 4.6704 | 70.5414 | 166.2104 | 123.8972 | 164.3156 | 111.3677
2012-10-31 05:42 | 25.0235 | 186.8923 | 144.3774 | 184.8013 | 131.8779 | 67.7729 | 0.014386 | 0.35295 | 0.005078 | 24.5345 | 2.1061 | 33.4914 | 70.5372 | 15.9018 | 20.3471 | 4.6723 | 70.5423 | 166.5452 | 124.0303 | 164.4542 | 111.5308
2012-10-31 05:42 | 25.0272 | 187.0962 | 144.5003 | 184.852 | 131.9694 | 67.7908 | 0.014382 | 0.35295 | 0.005076 | 24.5414 | 2.1061 | 33.4909 | 70.5355 | 15.9017 | 20.383 | 4.6735 | 70.5406 | 166.7132 | 124.1173 | 164.469 | 111.5864
2012-10-31 05:42 | 25.0294 | 187.3103 | 144.5717 | 184.9288 | 131.8418 | 67.8145 | 0.014373 | 0.35303 | 0.005074 | 24.5617 | 2.1061 | 33.4911 | 70.5362 | 15.9018 | 20.3611 | 4.6751 | 70.5413 | 166.9492 | 124.2106 | 164.5677 | 111.4807
2012-10-31 05:42 | 25.0279 | 187.4579 | 144.6472 | 185.0371 | 131.9281 | 67.8266 | 0.014386 | 0.35303 | 0.005079 | 24.5396 | 2.1061 | 33.4903 | 70.5323 | 15.9019 | 20.3355 | 4.676 | 70.5374 | 167.1224 | 124.3117 | 164.7016 | 111.5926
2012-10-31 05:42 | 25.0294 | 187.6714 | 144.7294 | 185.1719 | 131.9831 | 67.848 | 0.014382 | 0.35298 | 0.005077 | 24.5434 | 2.1061 | 33.4903 | 70.5323 | 15.9019 | 20.337 | 4.6774 | 70.5374 | 167.3344 | 124.3924 | 164.8349 | 111.6461
2012-10-31 05:42 | 25.0272 | 187.838 | 144.8388 | 185.2678 | 131.9656 | 67.8682 | 0.014367 | 0.35295 | 0.005071 | 24.567 | 2.1061 | 33.49 | 70.532 | 15.9018 | 20.3709 | 4.6788 | 70.5371 | 167.4671 | 124.4679 | 164.8969 | 111.5947
2012-10-31 05:42 | 25.0242 | 188.0234 | 144.8781 | 185.4374 | 132.1497 | 67.889 | 0.014395 | 0.35297 | 0.005081 | 24.5203 | 2.1061 | 33.4906 | 70.534 | 15.9019 | 20.3519 | 4.6803 | 70.5391 | 167.6715 | 124.5262 | 165.0855 | 111.7978
2012-10-31 05:42 | 25.025 | 188.2362 | 144.9828 | 185.5833 | 132.0627 | 67.9041 | 0.014392 | 0.35301 | 0.005081 | 24.5283 | 2.1061 | 33.49 | 70.532 | 15.9018 | 20.3286 | 4.6813 | 70.5371 | 167.9076 | 124.6542 | 165.2547 | 111.7341
2012-10-31 05:42 | 25.0302 | 188.3788 | 145.0649 | 185.7454 | 132.1596 | 67.9133 | 0.014373 | 0.35301 | 0.005074 | 24.5608 | 2.1061 | 33.4899 | 70.5315 | 15.9017 | 20.3297 | 4.6819 | 70.5365 | 168.0491 | 124.7352 | 165.4157 | 111.8299
2012-10-31 05:42 | 25.0257 | 188.5627 | 145.122 | 185.9057 | 132.3384 | 67.9307 | 0.014382 | 0.35306 | 0.005078 | 24.5484 | 2.106 | 33.4898 | 70.5303 | 15.9019 | 20.3413 | 4.6831 | 70.5353 | 168.2214 | 124.7807 | 165.5644 | 111.9971
2012-10-31 05:42 | 25.0257 | 188.7041 | 145.2489 | 186.0391 | 132.453 | 67.9399 | 0.014379 | 0.35303 | 0.005076 | 24.5515 | 2.106 | 33.4898 | 70.5306 | 15.9018 | 20.3333 | 4.6838 | 70.5357 | 168.3708 | 124.9156 | 165.7058 | 112.1197
2012-10-31 05:42 | 25.0287 | 188.8798 | 145.3327 | 186.2187 | 132.5133 | 67.9694 | 0.014395 | 0.35311 | 0.005083 | 24.5303 | 2.106 | 33.4892 | 70.5278 | 15.9019 | 20.3483 | 4.6858 | 70.5328 | 168.5315 | 124.9844 | 165.8704 | 112.165
2012-10-31 05:42 | 25.0317 | 189.0752 | 145.4858 | 186.3825 | 132.627 | 67.9798 | 0.014379 | 0.3531 | 0.005077 | 24.5566 | 2.1059 | 33.4883 | 70.5246 | 15.9018 | 20.3553 | 4.6865 | 70.5296 | 168.7199 | 125.1305 | 166.0272 | 112.2717
2012-10-31 05:43 | 25.0265 | 189.2468 | 145.5383 | 186.6049 | 132.7479 | 68.004 | 0.014389 | 0.35301 | 0.005079 | 24.5335 | 2.1059 | 33.4884 | 70.5244 | 15.9019 | 20.3461 | 4.6882 | 70.5294 | 168.9007 | 125.1922 | 166.2588 | 112.4018
2012-10-31 05:43 | 25.0317 | 189.3462 | 145.659 | 186.72 | 132.8104 | 68.0098 | 0.014389 | 0.35307 | 0.00508 | 24.5375 | 2.106 | 33.4888 | 70.5263 | 15.9019 | 20.3192 | 4.6886 | 70.5314 | 169.027 | 125.3398 | 166.4008 | 112.4912
2012-10-31 05:43 | 25.0302 | 189.5057 | 145.7344 | 186.8951 | 132.8815 | 68.0399 | 0.014373 | 0.35306 | 0.005074 | 24.5638 | 2.1059 | 33.4883 | 70.5242 | 15.9019 | 20.2976 | 4.6907 | 70.5293 | 169.2081 | 125.4368 | 166.5975 | 112.5839
2012-10-31 05:43 | 25.0257 | 189.6387 | 145.8685 | 187.0554 | 132.8617 | 68.0457 | 0.01436 | 0.35304 | 0.00507 | 24.585 | 2.1059 | 33.4883 | 70.5244 | 15.9018 | 20.3373 | 4.6911 | 70.5295 | 169.3014 | 125.5312 | 166.7181 | 112.5244
2012-10-31 05:43 | 25.0265 | 189.8201 | 145.9039 | 187.2485 | 133.0918 | 68.0705 | 0.014389 | 0.35316 | 0.005082 | 24.5435 | 2.106 | 33.4888 | 70.5267 | 15.9018 | 20.3421 | 4.6928 | 70.5318 | 169.478 | 125.5618 | 166.9064 | 112.7497
2012-10-31 05:43 | 25.0324 | 189.9556 | 146.0523 | 187.3839 | 133.1206 | 68.0815 | 0.014389 | 0.35304 | 0.00508 | 24.5355 | 2.106 | 33.4886 | 70.5261 | 15.9017 | 20.3882 | 4.6935 | 70.5312 | 169.5674 | 125.6641 | 166.9957 | 112.7324
2012-10-31 05:43 | 25.0227 | 190.0952 | 146.1042 | 187.5469 | 133.0536 | 68.0994 | 0.014386 | 0.35306 | 0.005079 | 24.5416 | 2.106 | 33.489 | 70.5269 | 15.9019 | 20.3865 | 4.6948 | 70.532 | 169.7087 | 125.7177 | 167.1604 | 112.6671
2012-10-31 05:43 | 25.0242 | 190.2145 | 146.1711 | 187.7172 | 133.1582 | 68.0965 | 0.014392 | 0.35308 | 0.005082 | 24.5334 | 2.1059 | 33.4886 | 70.525 | 15.902 | 20.3478 | 4.6946 | 70.5301 | 169.8667 | 125.8233 | 167.3694 | 112.8104
2012-10-31 05:43 | 25.0287 | 190.38 | 146.2911 | 187.9101 | 133.2506 | 68.1283 | 0.014389 | 0.35311 | 0.005081 | 24.5405 | 2.1059 | 33.4886 | 70.5253 | 15.9019 | 20.3604 | 4.6968 | 70.5304 | 170.0196 | 125.9307 | 167.5497 | 112.8902
2012-10-31 05:43 | 25.0294 | 190.6046 | 146.3611 | 188.0443 | 133.3736 | 68.1416 | 0.014392 | 0.35311 | 0.005082 | 24.5354 | 2.106 | 33.4885 | 70.5254 | 15.9018 | 20.3249 | 4.6977 | 70.5305 | 170.2797 | 126.0362 | 167.7194 | 113.0487
2012-10-31 05:43 | 25.0279 | 190.7131 | 146.5021 | 188.2077 | 133.4218 | 68.1462 | 0.014386 | 0.35314 | 0.00508 | 24.5476 | 2.106 | 33.4887 | 70.526 | 15.9019 | 20.3355 | 4.698 | 70.5311 | 170.3776 | 126.1666 | 167.8722 | 113.0863
2012-10-31 05:43 | 25.0279 | 190.831 | 146.5098 | 188.3647 | 133.4371 | 68.1589 | 0.014389 | 0.35319 | 0.005082 | 24.5455 | 2.1059 | 33.4874 | 70.5204 | 15.9018 | 20.3274 | 4.6989 | 70.5255 | 170.5036 | 126.1824 | 168.0373 | 113.1097
2012-10-31 05:43 | 25.0265 | 190.9946 | 146.6316 | 188.54 | 133.4854 | 68.1757 | 0.014392 | 0.35308 | 0.005082 | 24.5334 | 2.1059 | 33.4879 | 70.5229 | 15.9018 | 20.3301 | 4.7 | 70.528 | 170.6645 | 126.3015 | 168.2099 | 113.1553
2012-10-31 05:43 | 25.0212 | 191.1504 | 146.711 | 188.7074 | 133.5756 | 68.1907 | 0.014382 | 0.35313 | 0.005079 | 24.5535 | 2.1055 | 33.4822 | 70.4981 | 15.902 | 20.3248 | 4.7011 | 70.5032 | 170.8256 | 126.3862 | 168.3826 | 113.2508
2012-10-31 05:43 | 25.0294 | 191.2921 | 146.8232 | 188.857 | 133.7061 | 68.2017 | 0.014386 | 0.35311 | 0.00508 | 24.5456 | 2.0993 | 33.3832 | 70.0822 | 15.9018 | 20.2968 | 4.7018 | 70.0873 | 170.9953 | 126.5264 | 168.5602 | 113.4093
2012-10-31 05:43 | 25.0302 | 191.4226 | 146.9049 | 188.9952 | 133.8522 | 68.215 | 0.014382 | 0.35308 | 0.005078 | 24.5504 | 2.0986 | 33.3724 | 70.0365 | 15.9019 | 20.3217 | 4.7027 | 70.0416 | 171.1009 | 126.5832 | 168.6735 | 113.5305
2012-10-31 05:43 | 25.0287 | 191.535 | 146.9996 | 189.1822 | 133.9539 | 68.2225 | 0.014376 | 0.3531 | 0.005076 | 24.5617 | 2.098 | 33.3617 | 69.9922 | 15.9018 | 20.2761 | 4.7033 | 69.9973 | 171.2589 | 126.7235 | 168.9061 | 113.6778
2012-10-31 05:43 | 25.0332 | 191.6731 | 147.0773 | 189.3438 | 133.9775 | 68.2398 | 0.014367 | 0.35308 | 0.005073 | 24.576 | 2.098 | 33.3624 | 69.9944 | 15.902 | 20.2645 | 4.7045 | 69.9994 | 171.4086 | 126.8128 | 169.0793 | 113.713
2012-10-31 05:43 | 25.0302 | 191.7644 | 147.1205 | 189.4586 | 133.726 | 68.2491 | 0.014363 | 0.353 | 0.00507 | 24.5769 | 2.0982 | 33.3652 | 70.0063 | 15.9019 | 20.2615 | 4.7051 | 70.0114 | 171.5029 | 126.859 | 169.1971 | 113.4645
2012-10-31 05:43 | 25.0362 | 191.8765 | 147.1728 | 189.5156 | 133.3995 | 68.2468 | 0.014379 | 0.353 | 0.005076 | 24.5496 | 2.0986 | 33.3715 | 70.0328 | 15.902 | 20.2755 | 4.7049 | 70.0379 | 171.601 | 126.8973 | 169.2401 | 113.124
2012-10-31 05:43 | 25.0302 | 191.9687 | 147.1437 | 189.7021 | 133.5273 | 68.2682 | 0.014373 | 0.35291 | 0.005072 | 24.5537 | 2.0992 | 33.3814 | 70.0737 | 15.9021 | 20.2856 | 4.7064 | 70.0787 | 171.6831 | 126.8581 | 169.4165 | 113.2417
2012-10-31 05:43 | 25.0294 | 192.1015 | 147.1852 | 189.8309 | 133.9355 | 68.278 | 0.01436 | 0.35294 | 0.005068 | 24.578 | 2.101 | 33.4108 | 70.1968 | 15.9022 | 20.3129 | 4.7071 | 70.2018 | 171.7886 | 126.8723 | 169.518 | 113.6226
2012-10-31 05:44 | 25.0369 | 192.2348 | 147.289 | 189.9837 | 134.4629 | 68.2994 | 0.014379 | 0.35292 | 0.005075 | 24.5445 | 2.1051 | 33.4756 | 70.469 | 15.9023 | 20.3043 | 4.7086 | 70.4741 | 171.9305 | 126.9847 | 169.6794 | 114.1586
2012-10-31 05:44 | 25.0294 | 192.3806 | 147.4164 | 190.0665 | 134.5357 | 68.3098 | 0.01436 | 0.35298 | 0.005069 | 24.581 | 2.1063 | 33.4943 | 70.5474 | 15.9023 | 20.3008 | 4.7093 | 70.5525 | 172.0798 | 127.1156 | 169.7657 | 114.2349
2012-10-31 05:44 | 25.022 | 192.4714 | 147.5168 | 190.2044 | 133.9548 | 68.3213 | 0.01436 | 0.35307 | 0.00507 | 24.587 | 2.1075 | 33.5134 | 70.6281 | 15.9023 | 20.3175 | 4.7101 | 70.6332 | 172.1539 | 127.1993 | 169.8869 | 113.6373
2012-10-31 05:44 | 25.025 | 192.6277 | 147.5006 | 190.3449 | 133.6329 | 68.3427 | 0.014373 | 0.35311 | 0.005075 | 24.5678 | 2.1083 | 33.5273 | 70.6861 | 15.9024 | 20.2964 | 4.7115 | 70.6912 | 172.3313 | 127.2042 | 170.0485 | 113.3365
2012-10-31 05:44 | 25.0212 | 192.7496 | 147.5314 | 190.4904 | 134.3669 | 68.3606 | 0.014373 | 0.3531 | 0.005075 | 24.5668 | 2.1087 | 33.5336 | 70.7125 | 15.9025 | 20.2565 | 4.7128 | 70.7176 | 172.4931 | 127.2749 | 170.2339 | 114.1104
2012-10-31 05:44 | 25.0302 | 192.8687 | 147.6213 | 190.6094 | 134.6245 | 68.3699 | 0.014363 | 0.35308 | 0.005071 | 24.5829 | 2.109 | 33.5385 | 70.7336 | 15.9024 | 20.3217 | 4.7134 | 70.7387 | 172.547 | 127.2996 | 170.2877 | 114.3028
2012-10-31 05:44 | 25.0332 | 192.9621 | 147.7091 | 190.742 | 134.5931 | 68.3918 | 0.01437 | 0.35313 | 0.005074 | 24.574 | 2.1092 | 33.5408 | 70.7434 | 15.9023 | 20.2725 | 4.7149 | 70.7485 | 172.6896 | 127.4366 | 170.4695 | 114.3206
2012-10-31 05:44 | 25.0257 | 193.1 | 147.8557 | 190.8956 | 134.8189 | 68.4011 | 0.014376 | 0.35307 | 0.005076 | 24.5597 | 2.1093 | 33.5427 | 70.7511 | 15.9024 | 20.265 | 4.7156 | 70.7562 | 172.835 | 127.5907 | 170.6306 | 114.5539
2012-10-31 05:44 | 25.0317 | 193.2475 | 148.0005 | 190.9998 | 134.9358 | 68.4173 | 0.014363 | 0.35306 | 0.005071 | 24.5809 | 2.1094 | 33.5441 | 70.7577 | 15.9023 | 20.2831 | 4.7167 | 70.7628 | 172.9644 | 127.7174 | 170.7167 | 114.6527
2012-10-31 05:44 | 25.0287 | 193.3467 | 148.0668 | 191.095 | 134.9328 | 68.4306 | 0.014363 | 0.35307 | 0.005071 | 24.5819 | 2.1094 | 33.544 | 70.7571 | 15.9023 | 20.3042 | 4.7176 | 70.7622 | 173.0425 | 127.7626 | 170.7908 | 114.6286
2012-10-31 05:44 | 25.0242 | 193.4365 | 148.1317 | 191.2201 | 135.0048 | 68.441 | 0.014367 | 0.35314 | 0.005074 | 24.5801 | 2.1095 | 33.5452 | 70.7619 | 15.9023 | 20.2515 | 4.7183 | 70.767 | 173.185 | 127.8802 | 170.9686 | 114.7533
2012-10-31 05:44 | 25.0272 | 193.5574 | 148.2234 | 191.3449 | 135.0843 | 68.4508 | 0.01436 | 0.35313 | 0.005071 | 24.5911 | 2.1095 | 33.5455 | 70.7635 | 15.9023 | 20.2705 | 4.719 | 70.7685 | 173.2869 | 127.9529 | 171.0744 | 114.8138
2012-10-31 05:44 | 25.0257 | 193.6778 | 148.3336 | 191.4692 | 135.2014 | 68.4774 | 0.01437 | 0.35313 | 0.005074 | 24.574 | 2.1095 | 33.5454 | 70.763 | 15.9023 | 20.253 | 4.7208 | 70.768 | 173.4248 | 128.0806 | 171.2162 | 114.9484
2012-10-31 05:44 | 25.0197 | 193.7937 | 148.451 | 191.6164 | 135.2642 | 68.4837 | 0.014367 | 0.35314 | 0.005074 | 24.5801 | 2.1094 | 33.5445 | 70.7594 | 15.9023 | 20.259 | 4.7213 | 70.7645 | 173.5347 | 128.192 | 171.3574 | 115.0052
2012-10-31 05:44 | 25.0182 | 193.9062 | 148.5189 | 191.7328 | 135.3928 | 68.4849 | 0.014363 | 0.35313 | 0.005072 | 24.586 | 2.1094 | 33.5436 | 70.7556 | 15.9023 | 20.2535 | 4.7213 | 70.7607 | 173.6527 | 128.2654 | 171.4793 | 115.1393
2012-10-31 05:44 | 25.0175 | 193.9762 | 148.5876 | 191.8303 | 135.4992 | 68.5011 | 0.01437 | 0.35316 | 0.005075 | 24.576 | 2.1094 | 33.5436 | 70.7552 | 15.9023 | 20.2729 | 4.7225 | 70.7603 | 173.7033 | 128.3147 | 171.5574 | 115.2263
2012-10-31 05:44 | 25.0235 | 194.1473 | 148.7015 | 191.9896 | 135.6162 | 68.5132 | 0.014373 | 0.35317 | 0.005076 | 24.5718 | 2.1094 | 33.5437 | 70.7559 | 15.9023 | 20.307 | 4.7233 | 70.7609 | 173.8403 | 128.3945 | 171.6826 | 115.3092
2012-10-31 05:44 | 25.0175 | 194.2042 | 148.7803 | 192.1054 | 135.7326 | 68.5334 | 0.014382 | 0.35319 | 0.00508 | 24.5574 | 2.1094 | 33.5437 | 70.7556 | 15.9023 | 20.2849 | 4.7247 | 70.7607 | 173.9193 | 128.4954 | 171.8205 | 115.4477
2012-10-31 05:44 | 25.019 | 194.3669 | 148.9206 | 192.209 | 135.826 | 68.5357 | 0.014376 | 0.3532 | 0.005078 | 24.5687 | 2.1094 | 33.544 | 70.757 | 15.9023 | 20.2543 | 4.7249 | 70.762 | 174.1126 | 128.6663 | 171.9547 | 115.5717
2012-10-31 05:44 | 25.0152 | 194.4378 | 149.021 | 192.2917 | 136.0097 | 68.5537 | 0.014354 | 0.35323 | 0.00507 | 24.6084 | 2.1094 | 33.5439 | 70.7569 | 15.9022 | 20.3027 | 4.7261 | 70.762 | 174.1351 | 128.7183 | 171.989 | 115.707
2012-10-31 05:44 | 25.016 | 194.4937 | 149.122 | 192.4458 | 135.9913 | 68.5548 | 0.01437 | 0.35319 | 0.005075 | 24.5779 | 2.1094 | 33.5441 | 70.757 | 15.9024 | 20.2593 | 4.7262 | 70.762 | 174.2344 | 128.8627 | 172.1865 | 115.732
2012-10-31 05:44 | 25.0227 | 194.6851 | 149.2521 | 192.5586 | 136.0784 | 68.5583 | 0.014379 | 0.35323 | 0.005079 | 24.5656 | 2.1094 | 33.5441 | 70.7575 | 15.9023 | 20.2781 | 4.7264 | 70.7626 | 174.407 | 128.974 | 172.2805 | 115.8003
2012-10-31 05:44 | 25.0167 | 194.7656 | 149.304 | 192.6469 | 136.126 | 68.586 | 0.014389 | 0.35326 | 0.005083 | 24.5506 | 2.1093 | 33.5427 | 70.7511 | 15.9024 | 20.2881 | 4.7283 | 70.7561 | 174.4775 | 129.0159 | 172.3588 | 115.8379
2012-10-31 05:45 | 25.016 | 194.8514 | 149.4036 | 192.7248 | 136.1712 | 68.5808 | 0.014376 | 0.35323 | 0.005078 | 24.5707 | 2.1092 | 33.5416 | 70.7469 | 15.9024 | 20.2955 | 4.728 | 70.752 | 174.5559 | 129.1081 | 172.4293 | 115.8757
2012-10-31 05:45 | 25.016 | 194.9143 | 149.4344 | 192.8388 | 136.2708 | 68.5964 | 0.014376 | 0.35327 | 0.005079 | 24.5737 | 2.1092 | 33.5407 | 70.7434 | 15.9022 | 20.2473 | 4.729 | 70.7485 | 174.667 | 129.1871 | 172.5915 | 116.0235
2012-10-31 05:45 | 25.0137 | 195.1008 | 149.5671 | 192.9583 | 136.4407 | 68.6172 | 0.014376 | 0.35329 | 0.005079 | 24.5748 | 2.1092 | 33.5409 | 70.7439 | 15.9024 | 20.253 | 4.7305 | 70.749 | 174.8478 | 129.3141 | 172.7053 | 116.1877
2012-10-31 05:45 | 25.0212 | 195.1594 | 149.6826 | 193.0562 | 136.4482 | 68.6115 | 0.014376 | 0.35324 | 0.005078 | 24.5717 | 2.1091 | 33.5404 | 70.7412 | 15.9024 | 20.2726 | 4.7301 | 70.7463 | 174.8868 | 129.41 | 172.7836 | 116.1756
2012-10-31 05:45 | 25.0175 | 195.2855 | 149.7098 | 193.1783 | 136.5326 | 68.6317 | 0.014386 | 0.35326 | 0.005082 | 24.5557 | 2.1091 | 33.5395 | 70.7377 | 15.9024 | 20.2769 | 4.7315 | 70.7427 | 175.0086 | 129.4329 | 172.9014 | 116.2557
2012-10-31 05:45 | 25.01 | 195.3645 | 149.818 | 193.2297 | 136.5289 | 68.6398 | 0.01437 | 0.35326 | 0.005076 | 24.583 | 2.1091 | 33.5393 | 70.7372 | 15.9023 | 20.2734 | 4.732 | 70.7423 | 175.0911 | 129.5446 | 172.9563 | 116.2555
2012-10-31 05:45 | 25.0167 | 195.4773 | 149.9096 | 193.3976 | 136.6658 | 68.6531 | 0.01437 | 0.35327 | 0.005077 | 24.584 | 2.1091 | 33.5395 | 70.7382 | 15.9023 | 20.2922 | 4.7329 | 70.7433 | 175.1851 | 129.6174 | 173.1054 | 116.3736
2012-10-31 05:45 | 25.004 | 195.5433 | 149.9856 | 193.4871 | 136.6301 | 68.6727 | 0.014379 | 0.35329 | 0.00508 | 24.5696 | 2.1089 | 33.5374 | 70.7286 | 15.9025 | 20.2554 | 4.7343 | 70.7336 | 175.2879 | 129.7302 | 173.2317 | 116.3747
2012-10-31 05:45 | 25.013 | 195.6349 | 150.0641 | 193.5826 | 136.7616 | 68.6785 | 0.014389 | 0.35331 | 0.005084 | 24.5545 | 2.1089 | 33.5376 | 70.729 | 15.9025 | 20.3125 | 4.7347 | 70.7341 | 175.3224 | 129.7516 | 173.2701 | 116.4491
2012-10-31 05:45 | 25.0122 | 195.7402 | 150.1597 | 193.6682 | 136.8067 | 68.6785 | 0.014382 | 0.3533 | 0.005081 | 24.5655 | 2.109 | 33.5376 | 70.7294 | 15.9025 | 20.2596 | 4.7347 | 70.7344 | 175.4806 | 129.9001 | 173.4086 | 116.5471
2012-10-31 05:45 | 25.0115 | 195.8103 | 150.1706 | 193.754 | 136.9056 | 68.6947 | 0.014367 | 0.3533 | 0.005076 | 24.5911 | 2.1089 | 33.5369 | 70.7264 | 15.9024 | 20.307 | 4.7358 | 70.7315 | 175.5033 | 129.8636 | 173.447 | 116.5986
2012-10-31 05:45 | 25.0107 | 195.9118 | 150.2624 | 193.8672 | 137.012 | 68.6993 | 0.014392 | 0.35329 | 0.005085 | 24.5475 | 2.1089 | 33.5371 | 70.7279 | 15.9024 | 20.2741 | 4.7361 | 70.733 | 175.6377 | 129.9883 | 173.5931 | 116.7379
2012-10-31 05:45 | 25.0137 | 196.0249 | 150.3503 | 193.9528 | 137.0571 | 68.7166 | 0.014386 | 0.35331 | 0.005083 | 24.5596 | 2.1089 | 33.5359 | 70.723 | 15.9023 | 20.3012 | 4.7373 | 70.7281 | 175.7237 | 130.0491 | 173.6516 | 116.7559
2012-10-31 05:45 | 25.0212 | 196.1425 | 150.408 | 194.0507 | 137.214 | 68.7253 | 0.014386 | 0.35336 | 0.005083 | 24.5627 | 2.1089 | 33.5361 | 70.7234 | 15.9024 | 20.2886 | 4.7379 | 70.7285 | 175.8539 | 130.1194 | 173.7621 | 116.9254
2012-10-31 05:45 | 25.0145 | 196.1987 | 150.5132 | 194.1776 | 137.2571 | 68.7369 | 0.014386 | 0.35336 | 0.005083 | 24.5627 | 2.1088 | 33.5354 | 70.7208 | 15.9023 | 20.2739 | 4.7387 | 70.7259 | 175.9248 | 130.2393 | 173.9037 | 116.9832
2012-10-31 05:45 | 25.0085 | 196.291 | 150.6153 | 194.2463 | 137.2013 | 68.7345 | 0.014379 | 0.3533 | 0.00508 | 24.5706 | 2.1088 | 33.5346 | 70.7173 | 15.9023 | 20.284 | 4.7386 | 70.7223 | 176.007 | 130.3313 | 173.9623 | 116.9173
2012-10-31 05:45 | 25.0055 | 196.3785 | 150.6818 | 194.3691 | 137.2902 | 68.7513 | 0.014373 | 0.35334 | 0.005079 | 24.5839 | 2.1088 | 33.534 | 70.7152 | 15.9023 | 20.289 | 4.7397 | 70.7203 | 176.0895 | 130.3928 | 174.0801 | 117.0012
2012-10-31 05:45 | 25.0048 | 196.484 | 150.7081 | 194.4549 | 137.3699 | 68.7525 | 0.014395 | 0.35336 | 0.005087 | 24.5473 | 2.1087 | 33.5333 | 70.7116 | 15.9023 | 20.2803 | 4.7398 | 70.7167 | 176.2037 | 130.4278 | 174.1746 | 117.0896
2012-10-31 05:45 | 24.9988 | 196.537 | 150.8063 | 194.5315 | 137.4903 | 68.7779 | 0.014379 | 0.3533 | 0.00508 | 24.5706 | 2.1086 | 33.5322 | 70.7075 | 15.9022 | 20.2903 | 4.7415 | 70.7126 | 176.2467 | 130.516 | 174.2412 | 117.2
2012-10-31 05:45 | 25.0055 | 196.6577 | 150.8786 | 194.609 | 137.4894 | 68.7762 | 0.014379 | 0.35336 | 0.005081 | 24.5747 | 2.1086 | 33.5321 | 70.7071 | 15.9023 | 20.297 | 4.7414 | 70.7122 | 176.3607 | 130.5816 | 174.312 | 117.1924
2012-10-31 05:45 | 25.0025 | 196.7216 | 150.922 | 194.7436 | 137.609 | 68.7912 | 0.014392 | 0.3534 | 0.005086 | 24.5554 | 2.1087 | 33.5327 | 70.7093 | 15.9023 | 20.3101 | 4.7425 | 70.7143 | 176.4115 | 130.6119 | 174.4335 | 117.2989
2012-10-31 05:45 | 25.004 | 196.8254 | 151.047 | 194.8198 | 137.6718 | 68.7895 | 0.014382 | 0.35336 | 0.005082 | 24.5695 | 2.1086 | 33.5314 | 70.7038 | 15.9023 | 20.2514 | 4.7423 | 70.7088 | 176.574 | 130.7956 | 174.5684 | 117.4204
2012-10-31 05:45 | 25.001 | 196.9128 | 151.1058 | 194.864 | 137.7224 | 68.8056 | 0.014376 | 0.35331 | 0.005079 | 24.5767 | 2.1085 | 33.5307 | 70.701 | 15.9023 | 20.3246 | 4.7435 | 70.706 | 176.5882 | 130.7812 | 174.5394 | 117.3978
2012-10-31 05:46 | 24.9995 | 196.9428 | 151.1738 | 195.0237 | 137.7056 | 68.8126 | 0.014382 | 0.3534 | 0.005083 | 24.5725 | 2.1085 | 33.53 | 70.6985 | 15.9022 | 20.2709 | 4.7439 | 70.7036 | 176.6719 | 130.9029 | 174.7528 | 117.4347
2012-10-31 05:46 | 25.01 | 197.0595 | 151.1958 | 195.0853 | 137.8387 | 68.823 | 0.014386 | 0.35331 | 0.005083 | 24.5596 | 2.1085 | 33.53 | 70.6977 | 15.9024 | 20.3015 | 4.7447 | 70.7028 | 176.758 | 130.8943 | 174.7838 | 117.5372
2012-10-31 05:46 | 24.9965 | 197.1089 | 151.2943 | 195.1426 | 137.9439 | 68.8374 | 0.014379 | 0.35336 | 0.005081 | 24.5747 | 2.1085 | 33.5292 | 70.6948 | 15.9023 | 20.3322 | 4.7457 | 70.6999 | 176.7767 | 130.9621 | 174.8104 | 117.6117
2012-10-31 05:46 | 25.0003 | 197.2032 | 151.3985 | 195.2368 | 138.0972 | 68.8444 | 0.014386 | 0.3533 | 0.005083 | 24.5587 | 2.1084 | 33.5284 | 70.6915 | 15.9022 | 20.332 | 4.7461 | 70.6966 | 176.8712 | 131.0665 | 174.9048 | 117.7652
2012-10-31 05:46 | 25.004 | 197.3131 | 151.3983 | 195.3349 | 138.0166 | 68.8472 | 0.014392 | 0.35334 | 0.005085 | 24.5514 | 2.1084 | 33.5276 | 70.6886 | 15.9022 | 20.3035 | 4.7463 | 70.6937 | 177.0096 | 131.0948 | 175.0314 | 117.7131
2012-10-31 05:46 | 24.998 | 197.3425 | 151.4773 | 195.4154 | 137.865 | 68.8571 | 0.014373 | 0.35334 | 0.005079 | 24.5839 | 2.1083 | 33.5263 | 70.6828 | 15.9022 | 20.3377 | 4.747 | 70.6879 | 177.0048 | 131.1396 | 175.0777 | 117.5273
2012-10-31 05:46 | 25.0018 | 197.4565 | 151.5506 | 195.5136 | 137.9837 | 68.868 | 0.014373 | 0.3533 | 0.005078 | 24.5809 | 2.1083 | 33.526 | 70.6814 | 15.9023 | 20.3495 | 4.7478 | 70.6864 | 177.107 | 131.2011 | 175.1641 | 117.6342
2012-10-31 05:46 | 25.0018 | 197.5587 | 151.5931 | 195.5843 | 138.1216 | 68.8709 | 0.014373 | 0.35336 | 0.005079 | 24.5849 | 2.1082 | 33.5245 | 70.675 | 15.9023 | 20.3455 | 4.748 | 70.6801 | 177.2132 | 131.2476 | 175.2388 | 117.7761
2012-10-31 05:46 | 24.9995 | 197.5918 | 151.6294 | 195.6489 | 138.1347 | 68.8669 | 0.014392 | 0.3534 | 0.005086 | 24.5554 | 2.1082 | 33.5247 | 70.6757 | 15.9023 | 20.3231 | 4.7477 | 70.6808 | 177.2687 | 131.3063 | 175.3258 | 117.8116
2012-10-31 05:46 | 25.007 | 197.6662 | 151.6601 | 195.7036 | 138.1805 | 68.8819 | 0.014376 | 0.35337 | 0.00508 | 24.5808 | 2.1081 | 33.5235 | 70.6706 | 15.9023 | 20.3025 | 4.7487 | 70.6756 | 177.3637 | 131.3576 | 175.4011 | 117.878
2012-10-31 05:46 | 25.001 | 197.7349 | 151.739 | 195.7684 | 138.2166 | 68.8889 | 0.014379 | 0.35339 | 0.005081 | 24.5767 | 2.1081 | 33.5233 | 70.6701 | 15.9022 | 20.3527 | 4.7492 | 70.6752 | 177.3822 | 131.3863 | 175.4157 | 117.8639
2012-10-31 05:46 | 25.007 | 197.8157 | 151.7991 | 195.8648 | 138.1997 | 68.9091 | 0.014373 | 0.35337 | 0.005079 | 24.5859 | 2.1081 | 33.5231 | 70.669 | 15.9023 | 20.3266 | 4.7506 | 70.6741 | 177.4891 | 131.4725 | 175.5382 | 117.8731
2012-10-31 05:46 | 25.0122 | 197.9192 | 151.8429 | 195.9487 | 138.2738 | 68.9027 | 0.014376 | 0.35337 | 0.00508 | 24.5808 | 2.108 | 33.5224 | 70.6659 | 15.9023 | 20.3238 | 4.7502 | 70.671 | 177.5954 | 131.5191 | 175.6249 | 117.95
2012-10-31 05:46 | 24.9995 | 197.9892 | 151.8225 | 196.0303 | 138.288 | 68.9218 | 0.014379 | 0.35342 | 0.005082 | 24.5787 | 2.108 | 33.5217 | 70.6625 | 15.9024 | 20.291 | 4.7515 | 70.6676 | 177.6982 | 131.5315 | 175.7393 | 117.997
2012-10-31 05:46 | 25.0092 | 198.0421 | 151.8824 | 196.1226 | 138.2747 | 68.9125 | 0.014389 | 0.35345 | 0.005086 | 24.5636 | 2.108 | 33.5215 | 70.6617 | 15.9024 | 20.2766 | 4.7508 | 70.6668 | 177.7655 | 131.6058 | 175.846 | 117.9981
2012-10-31 05:46 | 25.013 | 198.1128 | 151.9635 | 196.1776 | 138.4088 | 68.9253 | 0.014376 | 0.35339 | 0.00508 | 24.5818 | 2.108 | 33.5217 | 70.6637 | 15.9022 | 20.3045 | 4.7517 | 70.6687 | 177.8083 | 131.659 | 175.8731 | 118.1043
2012-10-31 05:46 | 25.001 | 198.1952 | 152.0056 | 196.3071 | 138.4734 | 68.9443 | 0.014379 | 0.35336 | 0.005081 | 24.5747 | 2.108 | 33.5212 | 70.6615 | 15.9022 | 20.3046 | 4.753 | 70.6666 | 177.8906 | 131.701 | 176.0025 | 118.1688
2012-10-31 05:46 | 25.007 | 198.2642 | 152.1004 | 196.3525 | 138.4717 | 68.9438 | 0.014386 | 0.35337 | 0.005084 | 24.5637 | 2.1079 | 33.5203 | 70.6578 | 15.9021 | 20.3186 | 4.753 | 70.6628 | 177.9456 | 131.7818 | 176.0339 | 118.1531
2012-10-31 05:46 | 25.0092 | 198.3529 | 152.1065 | 196.4137 | 138.5084 | 68.9513 | 0.014386 | 0.3534 | 0.005084 | 24.5657 | 2.1079 | 33.5201 | 70.6569 | 15.9022 | 20.2726 | 4.7535 | 70.662 | 178.0803 | 131.8339 | 176.1411 | 118.2358
2012-10-31 05:46 | 25.001 | 198.4116 | 152.1292 | 196.4841 | 138.5156 | 68.9663 | 0.014376 | 0.35343 | 0.005081 | 24.5848 | 2.1079 | 33.5198 | 70.6553 | 15.9023 | 20.2885 | 4.7545 | 70.6604 | 178.1231 | 131.8407 | 176.1956 | 118.2271
2012-10-31 05:46 | 25.0048 | 198.5059 | 152.1909 | 196.5627 | 138.6343 | 68.9715 | 0.014386 | 0.35337 | 0.005084 | 24.5637 | 2.1078 | 33.5193 | 70.6531 | 15.9023 | 20.2923 | 4.7549 | 70.6582 | 178.2136 | 131.8986 | 176.2704 | 118.342
2012-10-31 05:46 | 25.0025 | 198.539 | 152.235 | 196.6351 | 138.7317 | 68.9738 | 0.014398 | 0.35342 | 0.005088 | 24.5463 | 2.1079 | 33.5197 | 70.6554 | 15.9021 | 20.29 | 4.7551 | 70.6605 | 178.249 | 131.945 | 176.3451 | 118.4417
2012-10-31 05:46 | 25.0018 | 198.6249 | 152.2922 | 196.6973 | 138.685 | 68.9813 | 0.014389 | 0.3534 | 0.005085 | 24.5606 | 2.1078 | 33.5192 | 70.6534 | 15.9021 | 20.3254 | 4.7556 | 70.6585 | 178.2995 | 131.9668 | 176.3719 | 118.3596
2012-10-31 05:46 | 24.992 | 198.6269 | 152.3597 | 196.7583 | 138.7672 | 68.9946 | 0.014395 | 0.3534 | 0.005087 | 24.5503 | 2.1077 | 33.5174 | 70.6448 | 15.9023 | 20.2755 | 4.7565 | 70.6499 | 178.3514 | 132.0842 | 176.4828 | 118.4917
2012-10-31 05:47 | 25.004 | 198.7608 | 152.3987 | 196.8529 | 138.8099 | 69.005 | 0.014382 | 0.35346 | 0.005083 | 24.5766 | 2.1077 | 33.5177 | 70.6464 | 15.9022 | 20.2995 | 4.7572 | 70.6515 | 178.4613 | 132.0992 | 176.5534 | 118.5104
2012-10-31 05:47 | 24.998 | 198.7942 | 152.4121 | 196.898 | 138.8959 | 69.0021 | 0.014373 | 0.35349 | 0.005081 | 24.594 | 2.1077 | 33.5164 | 70.6411 | 15.9022 | 20.3096 | 4.757 | 70.6462 | 178.4846 | 132.1025 | 176.5884 | 118.5863
2012-10-31 05:47 | 24.9965 | 198.8674 | 152.511 | 197.0067 | 138.9519 | 69.0079 | 0.014386 | 0.35345 | 0.005085 | 24.5687 | 2.1077 | 33.5169 | 70.6426 | 15.9023 | 20.3161 | 4.7574 | 70.6477 | 178.5513 | 132.1949 | 176.6906 | 118.6358
2012-10-31 05:47 | 24.9995 | 198.9255 | 152.5643 | 197.0569 | 139.0776 | 69.0183 | 0.014376 | 0.35352 | 0.005082 | 24.5908 | 2.1077 | 33.5166 | 70.6416 | 15.9023 | 20.299 | 4.7581 | 70.6467 | 178.6265 | 132.2653 | 176.7579 | 118.7786
2012-10-31 05:47 | 24.9988 | 198.9956 | 152.6292 | 197.127 | 139.1574 | 69.0195 | 0.014382 | 0.3535 | 0.005084 | 24.5795 | 2.1077 | 33.5165 | 70.6417 | 15.9022 | 20.3064 | 4.7582 | 70.6468 | 178.6892 | 132.3228 | 176.8206 | 118.851
2012-10-31 05:47 | 25.0048 | 199.0803 | 152.6893 | 197.2077 | 139.3819 | 69.0316 | 0.014386 | 0.35355 | 0.005086 | 24.5758 | 2.1076 | 33.5159 | 70.6384 | 15.9023 | 20.3244 | 4.759 | 70.6435 | 178.7559 | 132.3649 | 176.8833 | 119.0575
2012-10-31 05:47 | 25.0063 | 199.129 | 152.7913 | 197.2289 | 139.2416 | 69.0432 | 0.01437 | 0.35345 | 0.005079 | 24.596 | 2.1075 | 33.5148 | 70.6336 | 15.9024 | 20.342 | 4.7598 | 70.6386 | 178.787 | 132.4493 | 176.8869 | 118.8996
2012-10-31 05:47 | 25.0055 | 199.2187 | 152.7944 | 197.2753 | 139.3021 | 69.0247 | 0.014389 | 0.3535 | 0.005087 | 24.5676 | 2.1075 | 33.514 | 70.6302 | 15.9024 | 20.2769 | 4.7586 | 70.6353 | 178.9418 | 132.5175 | 176.9984 | 119.0252
2012-10-31 05:47 | 25.0018 | 199.2701 | 152.8332 | 197.3542 | 139.3559 | 69.0541 | 0.014386 | 0.35353 | 0.005086 | 24.5747 | 2.1074 | 33.5125 | 70.6237 | 15.9024 | 20.2973 | 4.7606 | 70.6288 | 178.9728 | 132.5359 | 177.0569 | 119.0586
2012-10-31 05:47 | 25.0063 | 199.3022 | 152.9305 | 197.3901 | 139.4831 | 69.0605 | 0.014379 | 0.35342 | 0.005082 | 24.5787 | 2.1073 | 33.5108 | 70.6167 | 15.9024 | 20.3018 | 4.761 | 70.6218 | 179.0004 | 132.6287 | 177.0883 | 119.1813
2012-10-31 05:47 | 25.0092 | 199.3365 | 153.0068 | 197.4599 | 139.5512 | 69.057 | 0.014382 | 0.35346 | 0.005083 | 24.5766 | 2.1073 | 33.5117 | 70.6202 | 15.9024 | 20.2766 | 4.7608 | 70.6253 | 179.0599 | 132.7302 | 177.1833 | 119.2746
2012-10-31 05:47 | 25.0077 | 199.4255 | 153.0555 | 197.5332 | 139.5804 | 69.0651 | 0.014389 | 0.35349 | 0.005086 | 24.5666 | 2.1074 | 33.5128 | 70.6246 | 15.9025 | 20.2671 | 4.7613 | 70.6297 | 179.1584 | 132.7884 | 177.2661 | 119.3133
2012-10-31 05:47 | 25.01 | 199.4869 | 153.0733 | 197.6299 | 139.5597 | 69.0767 | 0.014395 | 0.35345 | 0.005088 | 24.5533 | 2.1074 | 33.5131 | 70.6261 | 15.9025 | 20.2895 | 4.7621 | 70.6312 | 179.1974 | 132.7838 | 177.3404 | 119.2702
2012-10-31 05:47 | 25.016 | 199.5558 | 153.1373 | 197.6673 | 139.6232 | 69.0703 | 0.014386 | 0.35345 | 0.005085 | 24.5687 | 2.1073 | 33.5116 | 70.6197 | 15.9025 | 20.2794 | 4.7617 | 70.6248 | 179.2764 | 132.8579 | 177.3879 | 119.3438
2012-10-31 05:47 | 25.013 | 199.6354 | 153.2696 | 197.7824 | 139.7084 | 69.0911 | 0.014389 | 0.35352 | 0.005087 | 24.5686 | 2.1073 | 33.5114 | 70.6191 | 15.9024 | 20.2804 | 4.7631 | 70.6242 | 179.355 | 132.9892 | 177.502 | 119.428
2012-10-31 05:47 | 25.0175 | 199.7934 | 153.3436 | 197.9167 | 139.8318 | 69.0923 | 0.014395 | 0.35355 | 0.005089 | 24.5604 | 2.1073 | 33.511 | 70.6171 | 15.9025 | 20.309 | 4.7632 | 70.6222 | 179.4844 | 133.0346 | 177.6077 | 119.5228
2012-10-31 05:47 | 25.0122 | 199.8393 | 153.4118 | 197.9586 | 139.861 | 69.1148 | 0.014398 | 0.35352 | 0.00509 | 24.5533 | 2.1073 | 33.5105 | 70.6152 | 15.9025 | 20.2796 | 4.7648 | 70.6203 | 179.5597 | 133.1322 | 177.679 | 119.5814
2012-10-31 05:47 | 25.0122 | 199.8629 | 153.4891 | 198.0176 | 139.9454 | 69.116 | 0.014379 | 0.35353 | 0.005083 | 24.5867 | 2.1072 | 33.5101 | 70.6127 | 15.9026 | 20.2877 | 4.7649 | 70.6178 | 179.5752 | 133.2014 | 177.7299 | 119.6577
2012-10-31 05:47 | 25.016 | 199.9336 | 153.5432 | 198.0804 | 140.0183 | 69.1171 | 0.014382 | 0.3535 | 0.005084 | 24.5795 | 2.1072 | 33.5092 | 70.6091 | 15.9025 | 20.3075 | 4.7649 | 70.6142 | 179.6261 | 133.2357 | 177.7729 | 119.7108
2012-10-31 05:47 | 25.0055 | 200.0057 | 153.5984 | 198.121 | 140.05 | 69.12 | 0.014389 | 0.35347 | 0.005086 | 24.5656 | 2.1072 | 33.5097 | 70.6112 | 15.9026 | 20.3251 | 4.7651 | 70.6163 | 179.6806 | 133.2733 | 177.7959 | 119.7249
2012-10-31 05:47 | 25.0092 | 200.0409 | 153.6292 | 198.1956 | 140.069 | 69.1293 | 0.014379 | 0.35355 | 0.005084 | 24.5877 | 2.1072 | 33.509 | 70.6087 | 15.9025 | 20.3449 | 4.7658 | 70.6138 | 179.696 | 133.2843 | 177.8507 | 119.7241
2012-10-31 05:47 | 25.0025 | 200.1365 | 153.7153 | 198.2833 | 140.2043 | 69.1426 | 0.014382 | 0.35359 | 0.005085 | 24.5856 | 2.1071 | 33.5084 | 70.606 | 15.9025 | 20.3261 | 4.7667 | 70.611 | 179.8104 | 133.3892 | 177.9572 | 119.8782
2012-10-31 05:47 | 25.0055 | 200.1749 | 153.7801 | 198.3177 | 140.2264 | 69.1478 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.1071 | 33.5083 | 70.6053 | 15.9026 | 20.3693 | 4.767 | 70.6104 | 179.8056 | 133.4108 | 177.9484 | 119.8571
2012-10-31 05:48 | 24.998 | 200.195 | 153.8848 | 198.326 | 140.3647 | 69.1524 | 0.014395 | 0.35358 | 0.00509 | 24.5624 | 2.107 | 33.5067 | 70.5984 | 15.9026 | 20.3819 | 4.7674 | 70.6035 | 179.8131 | 133.5029 | 177.9441 | 119.9828
2012-10-31 05:48 | 25.01 | 200.2699 | 153.9161 | 198.4127 | 140.3614 | 69.153 | 0.014392 | 0.35353 | 0.005088 | 24.5645 | 2.107 | 33.5068 | 70.5993 | 15.9025 | 20.3898 | 4.7674 | 70.6044 | 179.8801 | 133.5263 | 178.0229 | 119.9716
2012-10-31 05:48 | 24.9995 | 200.3342 | 153.9597 | 198.473 | 140.347 | 69.1628 | 0.014392 | 0.35355 | 0.005088 | 24.5655 | 2.107 | 33.5067 | 70.5984 | 15.9026 | 20.3312 | 4.7681 | 70.6034 | 180.003 | 133.6285 | 178.1418 | 120.0158
2012-10-31 05:48 | 24.9958 | 200.3856 | 153.9947 | 198.5362 | 140.4354 | 69.1622 | 0.014398 | 0.35358 | 0.005091 | 24.5573 | 2.107 | 33.5064 | 70.5973 | 15.9026 | 20.3074 | 4.768 | 70.6024 | 180.0782 | 133.6873 | 178.2288 | 120.128
2012-10-31 05:48 | 25.007 | 200.4716 | 154.06 | 198.6025 | 140.4696 | 69.1703 | 0.014386 | 0.35353 | 0.005086 | 24.5747 | 2.107 | 33.5065 | 70.598 | 15.9026 | 20.3025 | 4.7686 | 70.6031 | 180.1691 | 133.7575 | 178.3 | 120.1671
2012-10-31 05:48 | 24.9995 | 200.4641 | 154.0525 | 198.6068 | 140.443 | 69.179 | 0.014386 | 0.35355 | 0.005086 | 24.5758 | 2.107 | 33.5065 | 70.5972 | 15.9027 | 20.3031 | 4.7692 | 70.6022 | 180.161 | 133.7494 | 178.3037 | 120.1399
2012-10-31 05:48 | 24.9958 | 200.5469 | 154.1107 | 198.6621 | 140.539 | 69.1738 | 0.014389 | 0.35353 | 0.005087 | 24.5696 | 2.107 | 33.5061 | 70.5961 | 15.9025 | 20.3074 | 4.7688 | 70.6012 | 180.2395 | 133.8033 | 178.3547 | 120.2316
2012-10-31 05:48 | 25.0063 | 200.585 | 154.1328 | 198.712 | 140.6148 | 69.1934 | 0.014379 | 0.3536 | 0.005084 | 24.5917 | 2.1069 | 33.5052 | 70.5924 | 15.9025 | 20.346 | 4.7702 | 70.5975 | 180.239 | 133.7868 | 178.366 | 120.2688
2012-10-31 05:48 | 25.0033 | 200.645 | 154.2033 | 198.8231 | 140.6463 | 69.1963 | 0.014379 | 0.35355 | 0.005084 | 24.5877 | 2.1069 | 33.5045 | 70.5895 | 15.9025 | 20.2908 | 4.7704 | 70.5946 | 180.3542 | 133.9125 | 178.5323 | 120.3555
2012-10-31 05:48 | 25.004 | 200.7322 | 154.2504 | 198.8159 | 140.6739 | 69.1998 | 0.014382 | 0.35353 | 0.005084 | 24.5816 | 2.1068 | 33.5038 | 70.5867 | 15.9025 | 20.3397 | 4.7706 | 70.5918 | 180.3925 | 133.9107 | 178.4762 | 120.3342
2012-10-31 05:48 | 25.001 | 200.7568 | 154.2358 | 198.8995 | 140.644 | 69.2056 | 0.014389 | 0.35355 | 0.005087 | 24.5706 | 2.1069 | 33.5047 | 70.5902 | 15.9025 | 20.3086 | 4.771 | 70.5953 | 180.4482 | 133.9272 | 178.5909 | 120.3354
2012-10-31 05:48 | 25.0063 | 200.7936 | 154.3533 | 198.952 | 140.7414 | 69.2119 | 0.014379 | 0.35352 | 0.005083 | 24.5857 | 2.1069 | 33.5042 | 70.5887 | 15.9025 | 20.354 | 4.7715 | 70.5938 | 180.4396 | 133.9993 | 178.598 | 120.3874
2012-10-31 05:48 | 25.007 | 200.8612 | 154.3772 | 198.9684 | 140.8035 | 69.2084 | 0.014382 | 0.35355 | 0.005085 | 24.5826 | 2.1068 | 33.5043 | 70.5884 | 15.9025 | 20.3306 | 4.7712 | 70.5935 | 180.5306 | 134.0466 | 178.6378 | 120.4729
2012-10-31 05:48 | 24.995 | 200.9043 | 154.3807 | 198.9997 | 140.7723 | 69.2258 | 0.01437 | 0.3536 | 0.005081 | 24.6071 | 2.1068 | 33.5033 | 70.5849 | 15.9024 | 20.3307 | 4.7724 | 70.59 | 180.5736 | 134.05 | 178.669 | 120.4416
2012-10-31 05:48 | 24.9973 | 200.9577 | 154.4449 | 199.0374 | 140.6902 | 69.2339 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.1068 | 33.5029 | 70.5832 | 15.9024 | 20.341 | 4.773 | 70.5883 | 180.6167 | 134.1039 | 178.6964 | 120.3492
2012-10-31 05:48 | 25.0018 | 201.0488 | 154.5035 | 199.2072 | 140.8597 | 69.2316 | 0.014392 | 0.35355 | 0.005088 | 24.5655 | 2.1068 | 33.5033 | 70.5848 | 15.9024 | 20.3736 | 4.7728 | 70.5899 | 180.6752 | 134.1299 | 178.8336 | 120.4861
2012-10-31 05:48 | 24.998 | 201.1277 | 154.6003 | 199.2663 | 140.8981 | 69.2547 | 0.014386 | 0.35353 | 0.005086 | 24.5747 | 2.1068 | 33.5025 | 70.5818 | 15.9024 | 20.3216 | 4.7744 | 70.5869 | 180.8061 | 134.2787 | 178.9447 | 120.5765
2012-10-31 05:48 | 24.9913 | 201.1761 | 154.6555 | 199.3737 | 140.8338 | 69.2576 | 0.014398 | 0.3535 | 0.00509 | 24.5522 | 2.1067 | 33.5008 | 70.5745 | 15.9024 | 20.3992 | 4.7746 | 70.5796 | 180.7769 | 134.2563 | 178.9745 | 120.4346
2012-10-31 05:48 | 24.9943 | 201.246 | 154.6121 | 199.4003 | 140.9136 | 69.2489 | 0.014389 | 0.35358 | 0.005088 | 24.5727 | 2.1066 | 33.5007 | 70.5743 | 15.9024 | 20.3822 | 4.774 | 70.5794 | 180.8638 | 134.2299 | 179.0181 | 120.5314
2012-10-31 05:48 | 24.9995 | 201.2787 | 154.6985 | 199.378 | 140.8881 | 69.257 | 0.014389 | 0.35355 | 0.005087 | 24.5706 | 2.1067 | 33.5008 | 70.5746 | 15.9024 | 20.3432 | 4.7746 | 70.5797 | 180.9355 | 134.3553 | 179.0348 | 120.5449
2012-10-31 05:48 | 24.9935 | 201.2963 | 154.7273 | 199.4664 | 140.8783 | 69.2628 | 0.014398 | 0.3536 | 0.005091 | 24.5592 | 2.1066 | 33.4996 | 70.5696 | 15.9023 | 20.3814 | 4.775 | 70.5747 | 180.9149 | 134.3459 | 179.085 | 120.4969
2012-10-31 05:48 | 24.9913 | 201.3728 | 154.729 | 199.5272 | 140.8569 | 69.261 | 0.014389 | 0.35355 | 0.005087 | 24.5706 | 2.1066 | 33.4993 | 70.5681 | 15.9024 | 20.343 | 4.7749 | 70.5732 | 181.0298 | 134.386 | 179.1842 | 120.5139
2012-10-31 05:49 | 24.9905 | 201.3799 | 154.7011 | 199.5854 | 140.6565 | 69.2755 | 0.014398 | 0.35362 | 0.005091 | 24.5603 | 2.1066 | 33.4995 | 70.569 | 15.9024 | 20.3503 | 4.7759 | 70.5741 | 181.0296 | 134.3508 | 179.2351 | 120.3062
2012-10-31 05:49 | 24.9935 | 201.4656 | 154.7196 | 199.6356 | 140.8399 | 69.2657 | 0.014389 | 0.35359 | 0.005088 | 24.5736 | 2.1066 | 33.4994 | 70.5687 | 15.9024 | 20.3131 | 4.7752 | 70.5738 | 181.1525 | 134.4065 | 179.3225 | 120.5268
2012-10-31 05:49 | 24.9883 | 201.4919 | 154.7531 | 199.6462 | 140.9575 | 69.2749 | 0.014373 | 0.35358 | 0.005082 | 24.6 | 2.1066 | 33.4992 | 70.568 | 15.9023 | 20.32 | 4.7758 | 70.5731 | 181.1719 | 134.4331 | 179.3262 | 120.6375
2012-10-31 05:49 | 25.0003 | 201.5511 | 154.8192 | 199.6936 | 141.0271 | 69.2888 | 0.014379 | 0.35358 | 0.005084 | 24.5897 | 2.1065 | 33.4988 | 70.5657 | 15.9024 | 20.352 | 4.7768 | 70.5707 | 181.1991 | 134.4672 | 179.3416 | 120.6751
2012-10-31 05:49 | 24.9913 | 201.6444 | 154.8567 | 199.7672 | 141.0526 | 69.2847 | 0.014389 | 0.35356 | 0.005087 | 24.5716 | 2.1065 | 33.4988 | 70.5656 | 15.9025 | 20.3551 | 4.7765 | 70.5707 | 181.2893 | 134.5016 | 179.4121 | 120.6975
2012-10-31 05:49 | 24.9898 | 201.6508 | 154.8126 | 199.8444 | 141.0665 | 69.3027 | 0.014379 | 0.35355 | 0.005084 | 24.5877 | 2.1065 | 33.4988 | 70.5657 | 15.9025 | 20.3456 | 4.7777 | 70.5708 | 181.3052 | 134.467 | 179.4988 | 120.7209
2012-10-31 05:49 | 24.9905 | 201.683 | 154.8907 | 199.8608 | 141.0787 | 69.3032 | 0.014392 | 0.35355 | 0.005088 | 24.5655 | 2.1064 | 33.4974 | 70.5605 | 15.9023 | 20.3463 | 4.7778 | 70.5656 | 181.3367 | 134.5444 | 179.5145 | 120.7324
2012-10-31 05:49 | 24.9958 | 201.7316 | 154.9192 | 199.8819 | 141.1531 | 69.3055 | 0.014398 | 0.35356 | 0.005091 | 24.5563 | 2.1063 | 33.4958 | 70.5533 | 15.9024 | 20.3556 | 4.7779 | 70.5584 | 181.376 | 134.5636 | 179.5263 | 120.7975
2012-10-31 05:49 | 24.9928 | 201.7522 | 154.9356 | 199.9143 | 141.1155 | 69.309 | 0.014392 | 0.35358 | 0.005089 | 24.5675 | 2.1064 | 33.4962 | 70.555 | 15.9024 | 20.2803 | 4.7782 | 70.5601 | 181.4719 | 134.6553 | 179.634 | 120.8352
2012-10-31 05:49 | 24.992 | 201.7868 | 154.9657 | 199.9725 | 141.1608 | 69.3339 | 0.014392 | 0.35356 | 0.005088 | 24.5665 | 2.1063 | 33.4961 | 70.5537 | 15.9026 | 20.3076 | 4.7799 | 70.5588 | 181.4792 | 134.6581 | 179.6649 | 120.8532
2012-10-31 05:49 | 24.9898 | 201.824 | 155.0099 | 200.0372 | 141.2776 | 69.3223 | 0.014386 | 0.35358 | 0.005087 | 24.5778 | 2.1063 | 33.4947 | 70.5484 | 15.9025 | 20.3175 | 4.7791 | 70.5535 | 181.5065 | 134.6924 | 179.7197 | 120.9601
2012-10-31 05:49 | 24.998 | 201.8715 | 155.0375 | 200.0454 | 141.3319 | 69.3235 | 0.014398 | 0.35353 | 0.00509 | 24.5542 | 2.1063 | 33.4951 | 70.5504 | 15.9024 | 20.3497 | 4.7792 | 70.5555 | 181.5218 | 134.6878 | 179.6957 | 120.9822
2012-10-31 05:49 | 24.9928 | 201.9411 | 155.0594 | 200.0638 | 141.3881 | 69.3298 | 0.014386 | 0.35356 | 0.005086 | 24.5767 | 2.1063 | 33.4954 | 70.552 | 15.9024 | 20.2923 | 4.7796 | 70.557 | 181.6488 | 134.7671 | 179.7715 | 121.0958
2012-10-31 05:49 | 24.9905 | 201.9624 | 155.0996 | 200.1088 | 141.4741 | 69.3292 | 0.014379 | 0.35362 | 0.005085 | 24.5927 | 2.1063 | 33.4958 | 70.5529 | 15.9025 | 20.3182 | 4.7796 | 70.558 | 181.6442 | 134.7814 | 179.7906 | 121.1559
2012-10-31 05:49 | 25.0055 | 201.9814 | 155.1379 | 200.1867 | 141.5774 | 69.3223 | 0.014386 | 0.35359 | 0.005087 | 24.5788 | 2.1063 | 33.4956 | 70.5521 | 15.9025 | 20.297 | 4.7791 | 70.5572 | 181.6844 | 134.8409 | 179.8897 | 121.2804
2012-10-31 05:49 | 24.9995 | 201.9872 | 155.2015 | 200.2083 | 141.5829 | 69.3281 | 0.014398 | 0.35359 | 0.005091 | 24.5583 | 2.1025 | 33.4344 | 70.295 | 15.9024 | 20.3432 | 4.7795 | 70.3001 | 181.644 | 134.8583 | 179.8651 | 121.2397
2012-10-31 05:49 | 25.0033 | 202.0658 | 155.2556 | 200.2514 | 141.5713 | 69.3292 | 0.014379 | 0.35358 | 0.005084 | 24.5897 | 2.0995 | 33.3868 | 70.0945 | 15.9025 | 20.3069 | 4.7796 | 70.0996 | 181.7589 | 134.9487 | 179.9445 | 121.2644
2012-10-31 05:49 | 24.9995 | 202.1289 | 155.2596 | 200.287 | 141.5906 | 69.335 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.0985 | 33.3716 | 70.0316 | 15.9023 | 20.3392 | 4.78 | 70.0367 | 181.7897 | 134.9204 | 179.9478 | 121.2514
2012-10-31 05:49 | 25.007 | 202.101 | 155.3058 | 200.3023 | 141.5213 | 69.3385 | 0.014373 | 0.35355 | 0.005082 | 24.598 | 2.0983 | 33.3686 | 70.0184 | 15.9024 | 20.2945 | 4.7802 | 70.0235 | 181.8065 | 135.0113 | 180.0078 | 121.2268
2012-10-31 05:49 | 25.0018 | 202.1312 | 155.3199 | 200.3601 | 141.0286 | 69.3437 | 0.014376 | 0.35349 | 0.005082 | 24.5888 | 2.0984 | 33.37 | 70.025 | 15.9023 | 20.3134 | 4.7806 | 70.0301 | 181.8178 | 135.0065 | 180.0467 | 120.7152
2012-10-31 05:49 | 24.9928 | 202.1419 | 155.218 | 200.4101 | 140.6128 | 69.3419 | 0.014389 | 0.35347 | 0.005086 | 24.5656 | 2.0988 | 33.3756 | 70.0482 | 15.9024 | 20.2683 | 4.7804 | 70.0533 | 181.8736 | 134.9497 | 180.1418 | 120.3445
2012-10-31 05:49 | 24.9898 | 202.2255 | 155.1957 | 200.4662 | 141.1931 | 69.35 | 0.014363 | 0.35337 | 0.005075 | 24.603 | 2.0992 | 33.382 | 70.0747 | 15.9024 | 20.3215 | 4.781 | 70.0798 | 181.904 | 134.8742 | 180.1447 | 120.8716
2012-10-31 05:49 | 24.992 | 202.2552 | 155.2134 | 200.5038 | 141.299 | 69.3622 | 0.014376 | 0.35346 | 0.005081 | 24.5868 | 2.0996 | 33.3896 | 70.1061 | 15.9025 | 20.2875 | 4.7818 | 70.1112 | 181.9677 | 134.9259 | 180.2163 | 121.0115
2012-10-31 05:49 | 24.9898 | 202.2451 | 155.246 | 200.5291 | 141.4312 | 69.3547 | 0.014363 | 0.35345 | 0.005077 | 24.608 | 2.1027 | 33.4386 | 70.312 | 15.9025 | 20.3375 | 4.7813 | 70.317 | 181.9076 | 134.9085 | 180.1916 | 121.0937
2012-10-31 05:49 | 24.9793 | 202.3212 | 155.2742 | 200.558 | 141.4168 | 69.3749 | 0.014363 | 0.35343 | 0.005076 | 24.607 | 2.1058 | 33.4879 | 70.5192 | 15.9026 | 20.311 | 4.7827 | 70.5243 | 182.0102 | 134.9632 | 180.247 | 121.1058
2012-10-31 05:50 | 24.9756 | 202.353 | 155.3131 | 200.6133 | 140.9333 | 69.361 | 0.01436 | 0.35345 | 0.005075 | 24.6132 | 2.107 | 33.5068 | 70.5989 | 15.9026 | 20.3554 | 4.7817 | 70.604 | 181.9976 | 134.9577 | 180.2579 | 120.5779
2012-10-31 05:50 | 24.9681 | 202.4124 | 155.2514 | 200.6412 | 140.8989 | 69.3732 | 0.014351 | 0.35349 | 0.005073 | 24.6317 | 2.108 | 33.5226 | 70.6651 | 15.9027 | 20.3078 | 4.7826 | 70.6702 | 182.1046 | 134.9436 | 180.3334 | 120.5911
2012-10-31 05:50 | 24.9778 | 202.4378 | 155.2108 | 200.647 | 141.1351 | 69.3807 | 0.014376 | 0.3534 | 0.005081 | 24.5828 | 2.1086 | 33.5323 | 70.706 | 15.9027 | 20.3255 | 4.7831 | 70.7111 | 182.1123 | 134.8853 | 180.3215 | 120.8096
2012-10-31 05:50 | 24.9756 | 202.4789 | 155.286 | 200.692 | 141.4246 | 69.3893 | 0.014382 | 0.35352 | 0.005084 | 24.5806 | 2.1089 | 33.5374 | 70.7275 | 15.9027 | 20.3273 | 4.7837 | 70.7326 | 182.1516 | 134.9587 | 180.3647 | 121.0973
2012-10-31 05:50 | 24.9599 | 202.479 | 155.2664 | 200.7236 | 141.5855 | 69.3893 | 0.014379 | 0.35356 | 0.005084 | 24.5887 | 2.1092 | 33.5422 | 70.7479 | 15.9026 | 20.3157 | 4.7837 | 70.753 | 182.1633 | 134.9507 | 180.4079 | 121.2698
2012-10-31 05:50 | 24.9696 | 202.5398 | 155.3806 | 200.7214 | 141.6068 | 69.3899 | 0.014379 | 0.3536 | 0.005084 | 24.5917 | 2.1095 | 33.5467 | 70.7668 | 15.9026 | 20.3053 | 4.7837 | 70.7718 | 182.2345 | 135.0753 | 180.4161 | 121.3015
2012-10-31 05:50 | 24.9696 | 202.5674 | 155.4309 | 200.7411 | 141.7488 | 69.3974 | 0.014376 | 0.35353 | 0.005082 | 24.5918 | 2.1096 | 33.5482 | 70.7736 | 15.9026 | 20.3013 | 4.7843 | 70.7787 | 182.2661 | 135.1296 | 180.4398 | 121.4475
2012-10-31 05:50 | 24.9659 | 202.5952 | 155.4775 | 200.7728 | 141.7835 | 69.4096 | 0.014386 | 0.35362 | 0.005087 | 24.5808 | 2.1097 | 33.5494 | 70.7786 | 15.9026 | 20.2815 | 4.7851 | 70.7837 | 182.3137 | 135.196 | 180.4913 | 121.502
2012-10-31 05:50 | 24.9591 | 202.6474 | 155.463 | 200.8211 | 141.842 | 69.4211 | 0.014373 | 0.35359 | 0.005082 | 24.601 | 2.1097 | 33.5496 | 70.7789 | 15.9027 | 20.2988 | 4.7859 | 70.784 | 182.3486 | 135.1642 | 180.5223 | 121.5432
2012-10-31 05:50 | 24.9644 | 202.6842 | 155.5457 | 200.8933 | 141.7475 | 69.4073 | 0.01437 | 0.35358 | 0.005081 | 24.6051 | 2.1098 | 33.5508 | 70.7845 | 15.9026 | 20.3001 | 4.7849 | 70.7896 | 182.3841 | 135.2456 | 180.5932 | 121.4474
2012-10-31 05:50 | 24.9599 | 202.6876 | 155.5954 | 200.9282 | 141.7622 | 69.4159 | 0.014373 | 0.35352 | 0.005081 | 24.596 | 2.1098 | 33.5505 | 70.7836 | 15.9025 | 20.2795 | 4.7855 | 70.7887 | 182.4081 | 135.3159 | 180.6487 | 121.4827
2012-10-31 05:50 | 24.9606 | 202.7434 | 155.5922 | 201.0076 | 141.8358 | 69.42 | 0.014376 | 0.35352 | 0.005082 | 24.5908 | 2.1097 | 33.5501 | 70.782 | 15.9025 | 20.2842 | 4.7858 | 70.7871 | 182.4592 | 135.308 | 180.7234 | 121.5516
2012-10-31 05:50 | 24.9636 | 202.7976 | 155.6107 | 200.9713 | 141.8465 | 69.4338 | 0.014357 | 0.35349 | 0.005075 | 24.6214 | 2.1098 | 33.5505 | 70.7838 | 15.9025 | 20.3113 | 4.7868 | 70.7889 | 182.4863 | 135.2994 | 180.66 | 121.5352
2012-10-31 05:50 | 24.9516 | 202.7974 | 155.6258 | 201.0183 | 141.727 | 69.4292 | 0.01437 | 0.3535 | 0.00508 | 24.6001 | 2.1097 | 33.5499 | 70.7807 | 15.9026 | 20.2552 | 4.7864 | 70.7858 | 182.5422 | 135.3706 | 180.7631 | 121.4718
2012-10-31 05:50 | 24.9554 | 202.8523 | 155.6683 | 201.0654 | 141.7577 | 69.4402 | 0.014373 | 0.35345 | 0.00508 | 24.5909 | 2.1097 | 33.5501 | 70.7817 | 15.9025 | 20.2469 | 4.7872 | 70.7868 | 182.6054 | 135.4214 | 180.8185 | 121.5108
2012-10-31 05:50 | 24.9599 | 202.9001 | 155.7115 | 201.125 | 141.6431 | 69.4408 | 0.014367 | 0.35336 | 0.005077 | 24.5952 | 2.1097 | 33.5497 | 70.7806 | 15.9024 | 20.3197 | 4.7872 | 70.7857 | 182.5804 | 135.3918 | 180.8053 | 121.3234
2012-10-31 05:50 | 24.9546 | 202.9657 | 155.6714 | 201.1394 | 141.8183 | 69.4483 | 0.014367 | 0.35343 | 0.005078 | 24.6002 | 2.1097 | 33.549 | 70.778 | 15.9024 | 20.3144 | 4.7878 | 70.7831 | 182.6513 | 135.357 | 180.825 | 121.5039
2012-10-31 05:50 | 24.9561 | 202.9869 | 155.7271 | 201.2117 | 141.9312 | 69.4408 | 0.014382 | 0.35343 | 0.005083 | 24.5745 | 2.1096 | 33.5485 | 70.7749 | 15.9025 | 20.3239 | 4.7872 | 70.7799 | 182.663 | 135.4032 | 180.8878 | 121.6073
2012-10-31 05:50 | 24.9554 | 203.0295 | 155.7535 | 201.2464 | 141.9996 | 69.4419 | 0.014379 | 0.3535 | 0.005083 | 24.5847 | 2.1096 | 33.5475 | 70.771 | 15.9025 | 20.3433 | 4.7873 | 70.7761 | 182.6862 | 135.4102 | 180.9031 | 121.6563
2012-10-31 05:50 | 24.9524 | 203.0659 | 155.7582 | 201.267 | 142.0081 | 69.4483 | 0.014379 | 0.35347 | 0.005083 | 24.5827 | 2.1095 | 33.547 | 70.7686 | 15.9025 | 20.3122 | 4.7878 | 70.7737 | 182.7537 | 135.446 | 180.9548 | 121.6959
2012-10-31 05:50 | 24.9419 | 203.0987 | 155.8638 | 201.2605 | 142.1013 | 69.465 | 0.014379 | 0.3535 | 0.005083 | 24.5847 | 2.1096 | 33.5473 | 70.7698 | 15.9026 | 20.2535 | 4.7889 | 70.7749 | 182.8452 | 135.6103 | 181.007 | 121.8478
2012-10-31 05:50 | 24.9479 | 203.0456 | 155.866 | 201.2743 | 142.1918 | 69.4645 | 0.014379 | 0.35355 | 0.005084 | 24.5877 | 2.1096 | 33.5476 | 70.771 | 15.9026 | 20.2836 | 4.7889 | 70.7761 | 182.762 | 135.5824 | 180.9907 | 121.9082
2012-10-31 05:50 | 24.9524 | 203.1288 | 155.8705 | 201.3576 | 142.1502 | 69.4587 | 0.01436 | 0.35358 | 0.005077 | 24.6223 | 2.1095 | 33.5461 | 70.764 | 15.9027 | 20.2841 | 4.7885 | 70.769 | 182.8447 | 135.5864 | 181.0735 | 121.8661
2012-10-31 05:50 | 24.9442 | 203.1364 | 155.9049 | 201.369 | 142.1574 | 69.4494 | 0.014379 | 0.35356 | 0.005084 | 24.5887 | 2.1094 | 33.5453 | 70.7606 | 15.9027 | 20.3 | 4.7878 | 70.7657 | 182.8364 | 135.6049 | 181.069 | 121.8574
2012-10-31 05:50 | 24.9449 | 203.1922 | 155.9752 | 201.4052 | 142.2541 | 69.4593 | 0.014386 | 0.35359 | 0.005087 | 24.5788 | 2.1093 | 33.5429 | 70.7507 | 15.9027 | 20.2485 | 4.7885 | 70.7558 | 182.9437 | 135.7267 | 181.1567 | 122.0056
2012-10-31 05:51 | 24.9531 | 203.2043 | 156.0028 | 201.437 | 142.3007 | 69.4679 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.1092 | 33.5424 | 70.7492 | 15.9026 | 20.2607 | 4.7891 | 70.7543 | 182.9436 | 135.7421 | 181.1763 | 122.04
2012-10-31 05:51 | 24.9554 | 203.2854 | 156.0438 | 201.5023 | 142.3683 | 69.4766 | 0.014386 | 0.35362 | 0.005087 | 24.5808 | 2.1092 | 33.5421 | 70.7475 | 15.9027 | 20.2549 | 4.7897 | 70.7525 | 183.0305 | 135.7889 | 181.2474 | 122.1134
2012-10-31 05:51 | 24.9539 | 203.3035 | 156.0655 | 201.5126 | 142.4552 | 69.4708 | 0.014357 | 0.35353 | 0.005076 | 24.6244 | 2.1092 | 33.5425 | 70.7493 | 15.9026 | 20.2575 | 4.7893 | 70.7543 | 183.046 | 135.808 | 181.2551 | 122.1977
2012-10-31 05:51 | 24.9472 | 203.3362 | 156.0976 | 201.5413 | 142.4254 | 69.4899 | 0.014382 | 0.3536 | 0.005086 | 24.5866 | 2.1093 | 33.5432 | 70.7522 | 15.9027 | 20.2628 | 4.7906 | 70.7573 | 183.0734 | 135.8348 | 181.2785 | 122.1626
2012-10-31 05:51 | 24.9397 | 203.3563 | 156.1288 | 201.6007 | 142.4256 | 69.4934 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.1093 | 33.5429 | 70.751 | 15.9027 | 20.2593 | 4.7909 | 70.7561 | 183.097 | 135.8695 | 181.3414 | 122.1663
2012-10-31 05:51 | 24.9479 | 203.4156 | 156.1641 | 201.6168 | 142.3916 | 69.4905 | 0.014392 | 0.35359 | 0.005089 | 24.5685 | 2.1093 | 33.543 | 70.7517 | 15.9025 | 20.2756 | 4.7907 | 70.7568 | 183.14 | 135.8885 | 181.3412 | 122.116
2012-10-31 05:51 | 24.9516 | 203.4666 | 156.2026 | 201.6598 | 142.3761 | 69.487 | 0.014382 | 0.35365 | 0.005086 | 24.5896 | 2.1092 | 33.5425 | 70.7494 | 15.9026 | 20.2953 | 4.7904 | 70.7545 | 183.1713 | 135.9073 | 181.3645 | 122.0808
2012-10-31 05:51 | 24.9486 | 203.4754 | 156.2422 | 201.7159 | 142.2002 | 69.4968 | 0.014389 | 0.3536 | 0.005088 | 24.5746 | 2.1092 | 33.5417 | 70.7466 | 15.9025 | 20.2963 | 4.7911 | 70.7517 | 183.1791 | 135.9459 | 181.4196 | 121.9039
2012-10-31 05:51 | 24.9464 | 203.5126 | 156.2052 | 201.7451 | 142.2556 | 69.4963 | 0.014376 | 0.35358 | 0.005083 | 24.5949 | 2.1091 | 33.5402 | 70.7395 | 15.9027 | 20.2459 | 4.7911 | 70.7446 | 183.2667 | 135.9593 | 181.4992 | 122.0097
2012-10-31 05:51 | 24.9524 | 203.5382 | 156.2344 | 201.7826 | 142.3192 | 69.5142 | 0.014376 | 0.35362 | 0.005084 | 24.5979 | 2.1091 | 33.5401 | 70.7392 | 15.9026 | 20.2881 | 4.7923 | 70.7443 | 183.2501 | 135.9463 | 181.4945 | 122.0311
2012-10-31 05:51 | 24.9434 | 203.5765 | 156.2293 | 201.7736 | 142.5561 | 69.52 | 0.014363 | 0.35363 | 0.005079 | 24.6211 | 2.1091 | 33.5398 | 70.7377 | 15.9027 | 20.2148 | 4.7927 | 70.7428 | 183.3617 | 136.0145 | 181.5588 | 122.3413
2012-10-31 05:51 | 24.9457 | 203.5709 | 156.2703 | 201.772 | 142.5661 | 69.5055 | 0.014367 | 0.35362 | 0.00508 | 24.6133 | 2.1091 | 33.5398 | 70.7373 | 15.9027 | 20.1971 | 4.7917 | 70.7424 | 183.3738 | 136.0732 | 181.5749 | 122.369
2012-10-31 05:51 | 24.9449 | 203.6331 | 156.2889 | 201.8224 | 142.4808 | 69.5124 | 0.014382 | 0.35365 | 0.005086 | 24.5896 | 2.109 | 33.5391 | 70.7346 | 15.9027 | 20.2123 | 4.7922 | 70.7397 | 183.4208 | 136.0766 | 181.6101 | 122.2685
2012-10-31 05:51 | 24.9531 | 203.657 | 156.3397 | 201.8896 | 142.4544 | 69.5205 | 0.014382 | 0.35362 | 0.005086 | 24.5876 | 2.1089 | 33.5378 | 70.7294 | 15.9027 | 20.2245 | 4.7927 | 70.7345 | 183.4325 | 136.1152 | 181.6651 | 122.2299
2012-10-31 05:51 | 24.9524 | 203.6563 | 156.3661 | 201.9361 | 142.5036 | 69.5142 | 0.014379 | 0.35368 | 0.005086 | 24.5968 | 2.1089 | 33.537 | 70.7251 | 15.9028 | 20.2279 | 4.7923 | 70.7302 | 183.4284 | 136.1382 | 181.7082 | 122.2757
2012-10-31 05:51 | 24.9546 | 203.7018 | 156.3567 | 201.9462 | 142.4559 | 69.5119 | 0.014392 | 0.35362 | 0.005089 | 24.5705 | 2.1089 | 33.5371 | 70.7263 | 15.9027 | 20.226 | 4.7922 | 70.7314 | 183.4758 | 136.1307 | 181.7202 | 122.2299
2012-10-31 05:51 | 24.9546 | 203.7294 | 156.3721 | 201.9974 | 142.3522 | 69.5344 | 0.014389 | 0.35363 | 0.005088 | 24.5766 | 2.1089 | 33.5369 | 70.7248 | 15.9028 | 20.206 | 4.7937 | 70.7299 | 183.5234 | 136.1661 | 181.7914 | 122.1462
2012-10-31 05:51 | 24.9606 | 203.7826 | 156.4053 | 202.0152 | 142.5003 | 69.5327 | 0.014376 | 0.35363 | 0.005084 | 24.5988 | 2.1087 | 33.5348 | 70.7157 | 15.9028 | 20.228 | 4.7936 | 70.7208 | 183.5546 | 136.1773 | 181.7872 | 122.2723
2012-10-31 05:51 | 24.9561 | 203.7427 | 156.3775 | 202.0186 | 142.6072 | 69.5356 | 0.014382 | 0.35363 | 0.005086 | 24.5886 | 2.1087 | 33.5345 | 70.7146 | 15.9028 | 20.2035 | 4.7938 | 70.7197 | 183.5392 | 136.174 | 181.8151 | 122.4037
2012-10-31 05:51 | 24.9621 | 203.8353 | 156.4339 | 202.0403 | 142.5517 | 69.539 | 0.014379 | 0.35368 | 0.005086 | 24.5968 | 2.1087 | 33.5336 | 70.7113 | 15.9027 | 20.2255 | 4.794 | 70.7164 | 183.6098 | 136.2084 | 181.8148 | 122.3262
2012-10-31 05:51 | 24.9554 | 203.8601 | 156.4349 | 202.1163 | 142.545 | 69.5344 | 0.014386 | 0.35371 | 0.005088 | 24.5868 | 2.1087 | 33.534 | 70.7131 | 15.9027 | 20.2188 | 4.7937 | 70.7182 | 183.6413 | 136.2161 | 181.8975 | 122.3262
2012-10-31 05:51 | 24.9486 | 203.8809 | 156.4513 | 202.1055 | 142.4921 | 69.5367 | 0.014386 | 0.35366 | 0.005088 | 24.5838 | 2.1087 | 33.5343 | 70.7149 | 15.9026 | 20.1678 | 4.7939 | 70.72 | 183.7131 | 136.2835 | 181.9377 | 122.3243
2012-10-31 05:51 | 24.9509 | 203.8753 | 156.4459 | 202.1236 | 142.579 | 69.539 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.1086 | 33.5331 | 70.7088 | 15.9028 | 20.2545 | 4.794 | 70.7139 | 183.6208 | 136.1914 | 181.8691 | 122.3245
2012-10-31 05:51 | 24.9554 | 203.9231 | 156.4736 | 202.1635 | 142.595 | 69.5442 | 0.014382 | 0.35368 | 0.005087 | 24.5916 | 2.1086 | 33.5319 | 70.7046 | 15.9026 | 20.2228 | 4.7944 | 70.7097 | 183.7003 | 136.2508 | 181.9407 | 122.3722
2012-10-31 05:51 | 24.9584 | 203.9655 | 156.5154 | 202.1901 | 142.6556 | 69.5425 | 0.014376 | 0.35358 | 0.005083 | 24.5949 | 2.1085 | 33.5314 | 70.7027 | 15.9026 | 20.2499 | 4.7943 | 70.7078 | 183.7156 | 136.2655 | 181.9402 | 122.4057
2012-10-31 05:52 | 24.9501 | 204.0123 | 156.5071 | 202.2212 | 142.7318 | 69.5436 | 0.014382 | 0.35363 | 0.005086 | 24.5886 | 2.1085 | 33.5307 | 70.6993 | 15.9027 | 20.2175 | 4.7943 | 70.7044 | 183.7948 | 136.2896 | 182.0037 | 122.5143
2012-10-31 05:52 | 24.9576 | 203.9804 | 156.5494 | 202.2641 | 142.7662 | 69.5413 | 0.014376 | 0.35363 | 0.005084 | 24.5988 | 2.1085 | 33.5312 | 70.7011 | 15.9027 | 20.1768 | 4.7942 | 70.7062 | 183.8036 | 136.3726 | 182.0873 | 122.5894
2012-10-31 05:52 | 24.9569 | 204.027 | 156.5913 | 202.2752 | 142.827 | 69.5448 | 0.014392 | 0.35368 | 0.00509 | 24.5746 | 2.1085 | 33.5304 | 70.6981 | 15.9026 | 20.1962 | 4.7944 | 70.7032 | 183.8308 | 136.3951 | 182.079 | 122.6308
2012-10-31 05:52 | 24.9614 | 204.0708 | 156.6539 | 202.323 | 142.8584 | 69.5546 | 0.01437 | 0.35372 | 0.005083 | 24.6152 | 2.1085 | 33.5306 | 70.699 | 15.9026 | 20.2007 | 4.7951 | 70.7041 | 183.8701 | 136.4532 | 182.1223 | 122.6577
2012-10-31 05:52 | 24.9621 | 204.0912 | 156.6275 | 202.3434 | 142.8284 | 69.5448 | 0.014392 | 0.35373 | 0.005091 | 24.5785 | 2.1085 | 33.53 | 70.6968 | 15.9026 | 20.2215 | 4.7944 | 70.7019 | 183.8697 | 136.406 | 182.1219 | 122.6069
2012-10-31 05:52 | 24.9531 | 204.1255 | 156.6456 | 202.3659 | 142.7809 | 69.5558 | 0.014376 | 0.35365 | 0.005084 | 24.5999 | 2.1084 | 33.5296 | 70.6945 | 15.9027 | 20.1804 | 4.7952 | 70.6996 | 183.9451 | 136.4652 | 182.1855 | 122.6005
2012-10-31 05:52 | 24.9621 | 204.1463 | 156.6507 | 202.3946 | 142.763 | 69.5656 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1083 | 33.5277 | 70.6871 | 15.9026 | 20.1854 | 4.7959 | 70.6922 | 183.9609 | 136.4653 | 182.2092 | 122.5776
2012-10-31 05:52 | 24.9531 | 204.1373 | 156.6843 | 202.3934 | 142.7041 | 69.561 | 0.01437 | 0.35369 | 0.005083 | 24.6132 | 2.1083 | 33.5277 | 70.6869 | 15.9026 | 20.1884 | 4.7955 | 70.692 | 183.9489 | 136.4959 | 182.205 | 122.5157
2012-10-31 05:52 | 24.9591 | 204.1984 | 156.6981 | 202.427 | 142.7869 | 69.5731 | 0.014376 | 0.35363 | 0.005084 | 24.5988 | 2.1082 | 33.5272 | 70.6834 | 15.9029 | 20.1422 | 4.7964 | 70.6885 | 184.0562 | 136.5559 | 182.2848 | 122.6447
2012-10-31 05:52 | 24.9659 | 204.2092 | 156.67 | 202.4574 | 142.7438 | 69.5668 | 0.014382 | 0.35366 | 0.005086 | 24.5906 | 2.1082 | 33.5262 | 70.6805 | 15.9026 | 20.2454 | 4.7959 | 70.6856 | 183.9638 | 136.4246 | 182.212 | 122.4984
2012-10-31 05:52 | 24.9666 | 204.2059 | 156.7288 | 202.4817 | 142.6869 | 69.5818 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1082 | 33.5262 | 70.6806 | 15.9026 | 20.1778 | 4.797 | 70.6857 | 184.0281 | 136.551 | 182.3039 | 122.5091
2012-10-31 05:52 | 24.9748 | 204.2574 | 156.7215 | 202.5372 | 142.795 | 69.5766 | 0.014376 | 0.35369 | 0.005085 | 24.6029 | 2.1081 | 33.5249 | 70.675 | 15.9026 | 20.2021 | 4.7966 | 70.6801 | 184.0553 | 136.5194 | 182.3351 | 122.5929
2012-10-31 05:52 | 24.9823 | 204.3043 | 156.7794 | 202.6116 | 142.983 | 69.5829 | 0.014386 | 0.35366 | 0.005088 | 24.5838 | 2.108 | 33.5229 | 70.6671 | 15.9025 | 20.2056 | 4.797 | 70.6722 | 184.0987 | 136.5738 | 182.406 | 122.7774
2012-10-31 05:52 | 24.9786 | 204.3124 | 156.8299 | 202.6354 | 142.9601 | 69.5858 | 0.014367 | 0.35365 | 0.005081 | 24.6153 | 2.108 | 33.5224 | 70.6652 | 15.9024 | 20.2099 | 4.7972 | 70.6703 | 184.1025 | 136.62 | 182.4255 | 122.7502
2012-10-31 05:52 | 24.9883 | 204.4284 | 156.8241 | 202.6924 | 143.0236 | 69.5789 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.108 | 33.522 | 70.6643 | 15.9023 | 20.2397 | 4.7968 | 70.6694 | 184.1887 | 136.5844 | 182.4527 | 122.7839
2012-10-31 05:52 | 24.9823 | 204.3594 | 156.853 | 202.6746 | 143.0753 | 69.5881 | 0.014386 | 0.35366 | 0.005088 | 24.5838 | 2.108 | 33.5218 | 70.6633 | 15.9023 | 20.2176 | 4.7974 | 70.6684 | 184.1418 | 136.6354 | 182.457 | 122.8577
2012-10-31 05:52 | 24.9778 | 204.3982 | 156.8678 | 202.7212 | 143.0977 | 69.5991 | 0.014379 | 0.35365 | 0.005085 | 24.5948 | 2.108 | 33.5221 | 70.6643 | 15.9023 | 20.2773 | 4.7982 | 70.6694 | 184.1209 | 136.5905 | 182.4439 | 122.8204
2012-10-31 05:52 | 24.9763 | 204.4558 | 156.9206 | 202.7 | 143.0962 | 69.5957 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.1079 | 33.5215 | 70.6612 | 15.9025 | 20.2237 | 4.7979 | 70.6663 | 184.2321 | 136.6969 | 182.4763 | 122.8725
2012-10-31 05:52 | 24.9875 | 204.4552 | 156.9357 | 202.7506 | 143.2304 | 69.6032 | 0.014376 | 0.35369 | 0.005085 | 24.6029 | 2.1079 | 33.5211 | 70.6599 | 15.9024 | 20.267 | 4.7984 | 70.665 | 184.1882 | 136.6687 | 182.4836 | 122.9634
2012-10-31 05:52 | 24.9875 | 204.4827 | 156.9783 | 202.7782 | 143.1996 | 69.5997 | 0.014386 | 0.35363 | 0.005087 | 24.5817 | 2.1079 | 33.5213 | 70.6605 | 15.9025 | 20.2349 | 4.7982 | 70.6656 | 184.2478 | 136.7434 | 182.5433 | 122.9647
2012-10-31 05:52 | 24.9883 | 204.5111 | 157.0023 | 202.7632 | 143.2465 | 69.6118 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1079 | 33.5208 | 70.6587 | 15.9024 | 20.2477 | 4.799 | 70.6638 | 184.2634 | 136.7546 | 182.5155 | 122.9988
2012-10-31 05:52 | 24.9905 | 204.5133 | 157.0239 | 202.8205 | 143.218 | 69.6038 | 0.014379 | 0.35365 | 0.005085 | 24.5948 | 2.1079 | 33.5206 | 70.6569 | 15.9027 | 20.2379 | 4.7985 | 70.6619 | 184.2754 | 136.786 | 182.5826 | 122.9801
2012-10-31 05:53 | 24.9883 | 204.519 | 157.0798 | 202.8183 | 143.285 | 69.6159 | 0.01437 | 0.35369 | 0.005083 | 24.6132 | 2.1077 | 33.5183 | 70.648 | 15.9025 | 20.2878 | 4.7993 | 70.6531 | 184.2312 | 136.792 | 182.5305 | 122.9972
2012-10-31 05:53 | 24.9883 | 204.5977 | 157.1185 | 202.8459 | 143.358 | 69.6055 | 0.014386 | 0.35368 | 0.005088 | 24.5848 | 2.1077 | 33.5168 | 70.6422 | 15.9024 | 20.2878 | 4.7986 | 70.6473 | 184.3099 | 136.8307 | 182.5581 | 123.0702
2012-10-31 05:53 | 24.9808 | 204.6138 | 157.1381 | 202.8384 | 143.362 | 69.624 | 0.014389 | 0.35366 | 0.005089 | 24.5786 | 2.1077 | 33.5167 | 70.6416 | 15.9024 | 20.2924 | 4.7999 | 70.6467 | 184.3214 | 136.8457 | 182.546 | 123.0696
2012-10-31 05:53 | 24.9883 | 204.6135 | 157.1883 | 202.9089 | 143.4195 | 69.6211 | 0.014389 | 0.35371 | 0.005089 | 24.5817 | 2.1077 | 33.5177 | 70.6456 | 15.9024 | 20.2758 | 4.7997 | 70.6506 | 184.3377 | 136.9125 | 182.6331 | 123.1437
2012-10-31 05:53 | 24.9875 | 204.6442 | 157.2068 | 202.9396 | 143.4917 | 69.6211 | 0.014389 | 0.35368 | 0.005089 | 24.5797 | 2.1077 | 33.5175 | 70.645 | 15.9024 | 20.2549 | 4.7997 | 70.65 | 184.3893 | 136.9519 | 182.6847 | 123.2368
2012-10-31 05:53 | 24.9816 | 204.6737 | 157.2474 | 202.9337 | 143.3859 | 69.624 | 0.014367 | 0.35365 | 0.005081 | 24.6153 | 2.1077 | 33.5177 | 70.6454 | 15.9024 | 20.2731 | 4.7999 | 70.6505 | 184.4006 | 136.9743 | 182.6606 | 123.1128
2012-10-31 05:53 | 24.9823 | 204.6823 | 157.2869 | 202.9816 | 143.4788 | 69.6286 | 0.014389 | 0.35363 | 0.005088 | 24.5766 | 2.1076 | 33.5161 | 70.6399 | 15.9022 | 20.3019 | 4.8002 | 70.645 | 184.3804 | 136.985 | 182.6797 | 123.1769
2012-10-31 05:53 | 24.9816 | 204.7446 | 157.3094 | 203.0006 | 143.4743 | 69.6292 | 0.014386 | 0.35365 | 0.005088 | 24.5828 | 2.1076 | 33.516 | 70.6393 | 15.9023 | 20.2691 | 4.8002 | 70.6444 | 184.4755 | 137.0403 | 182.7315 | 123.2052
2012-10-31 05:53 | 24.9763 | 204.7196 | 157.3157 | 203.011 | 143.419 | 69.6194 | 0.014382 | 0.35363 | 0.005086 | 24.5886 | 2.1076 | 33.5163 | 70.6406 | 15.9022 | 20.2518 | 4.7996 | 70.6457 | 184.4678 | 137.0639 | 182.7592 | 123.1672
2012-10-31 05:53 | 24.9786 | 204.7573 | 157.3568 | 203.0566 | 143.4059 | 69.6228 | 0.014373 | 0.35363 | 0.005083 | 24.604 | 2.1076 | 33.5152 | 70.636 | 15.9022 | 20.3143 | 4.7998 | 70.6411 | 184.443 | 137.0425 | 182.7423 | 123.0916
2012-10-31 05:53 | 24.9688 | 204.8066 | 157.347 | 203.0193 | 143.5191 | 69.6373 | 0.014379 | 0.35365 | 0.005085 | 24.5948 | 2.1076 | 33.5152 | 70.6361 | 15.9022 | 20.2443 | 4.8008 | 70.6412 | 184.5623 | 137.1027 | 182.775 | 123.2748
2012-10-31 05:53 | 24.9741 | 204.8276 | 157.3251 | 203.0679 | 143.5437 | 69.6298 | 0.014389 | 0.35363 | 0.005088 | 24.5766 | 2.1075 | 33.5143 | 70.6325 | 15.9021 | 20.2857 | 4.8003 | 70.6376 | 184.5419 | 137.0394 | 182.7822 | 123.258
2012-10-31 05:53 | 24.9666 | 204.828 | 157.3331 | 203.1076 | 143.5784 | 69.6355 | 0.014389 | 0.3536 | 0.005088 | 24.5746 | 2.1075 | 33.5141 | 70.6314 | 15.9022 | 20.2983 | 4.8007 | 70.6365 | 184.5297 | 137.0348 | 182.8093 | 123.2801
2012-10-31 05:53 | 24.9741 | 204.8906 | 157.3949 | 203.1427 | 143.6244 | 69.6274 | 0.014389 | 0.35369 | 0.005089 | 24.5807 | 2.1075 | 33.5139 | 70.6311 | 15.902 | 20.2455 | 4.8001 | 70.6362 | 184.6451 | 137.1494 | 182.8972 | 123.3789
2012-10-31 05:53 | 24.9688 | 204.9011 | 157.3973 | 203.1452 | 143.4269 | 69.6384 | 0.014398 | 0.35375 | 0.005093 | 24.5693 | 2.1075 | 33.5138 | 70.6306 | 15.9022 | 20.2443 | 4.8009 | 70.6357 | 184.6568 | 137.153 | 182.9009 | 123.1826
2012-10-31 05:53 | 24.9703 | 204.9301 | 157.4066 | 203.1349 | 143.4476 | 69.6396 | 0.014395 | 0.35375 | 0.005092 | 24.5744 | 2.1075 | 33.5138 | 70.6303 | 15.9021 | 20.2658 | 4.801 | 70.6354 | 184.6643 | 137.1408 | 182.8691 | 123.1818
2012-10-31 05:53 | 24.9629 | 204.9227 | 157.4147 | 203.1748 | 143.4825 | 69.6523 | 0.014392 | 0.35373 | 0.005091 | 24.5785 | 2.1075 | 33.513 | 70.627 | 15.9021 | 20.2785 | 4.8018 | 70.6321 | 184.6442 | 137.1362 | 182.8963 | 123.204
2012-10-31 05:53 | 24.9584 | 204.9103 | 157.4296 | 203.2018 | 143.5318 | 69.6535 | 0.014398 | 0.35366 | 0.005092 | 24.5633 | 2.1074 | 33.5122 | 70.6238 | 15.9021 | 20.2379 | 4.8019 | 70.6289 | 184.6724 | 137.1917 | 182.9639 | 123.2939
2012-10-31 05:53 | 24.9636 | 204.9864 | 157.458 | 203.2384 | 143.6062 | 69.6373 | 0.014398 | 0.35371 | 0.005093 | 24.5663 | 2.1074 | 33.5116 | 70.6212 | 15.9021 | 20.231 | 4.8008 | 70.6263 | 184.7554 | 137.227 | 183.0074 | 123.3752
2012-10-31 05:53 | 24.9696 | 205.0003 | 157.4795 | 203.2484 | 143.5468 | 69.65 | 0.014392 | 0.35373 | 0.005091 | 24.5785 | 2.1074 | 33.5116 | 70.6211 | 15.9021 | 20.2691 | 4.8017 | 70.6262 | 184.7312 | 137.2104 | 182.9793 | 123.2777
2012-10-31 05:53 | 24.9688 | 205.0546 | 157.4903 | 203.2555 | 143.5384 | 69.6448 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1073 | 33.5112 | 70.6195 | 15.9021 | 20.2483 | 4.8013 | 70.6246 | 184.8063 | 137.242 | 183.0072 | 123.2901
2012-10-31 05:53 | 24.9614 | 205.0433 | 157.4907 | 203.2756 | 143.5502 | 69.6465 | 0.014379 | 0.35369 | 0.005086 | 24.5977 | 2.1073 | 33.51 | 70.6148 | 15.9021 | 20.3131 | 4.8014 | 70.6199 | 184.7302 | 137.1776 | 182.9625 | 123.2371
2012-10-31 05:53 | 24.9636 | 205.0848 | 157.4929 | 203.2778 | 143.4986 | 69.6563 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.1073 | 33.5098 | 70.6136 | 15.9021 | 20.2672 | 4.8021 | 70.6187 | 184.8176 | 137.2257 | 183.0106 | 123.2314
2012-10-31 05:53 | 24.9614 | 205.0354 | 157.4752 | 203.2835 | 143.504 | 69.654 | 0.014398 | 0.35369 | 0.005092 | 24.5653 | 2.1073 | 33.5097 | 70.6138 | 15.902 | 20.277 | 4.8019 | 70.6189 | 184.7584 | 137.1982 | 183.0065 | 123.227
2012-10-31 05:54 | 24.9674 | 205.0847 | 157.4851 | 203.3722 | 143.4639 | 69.6563 | 0.014392 | 0.35372 | 0.005091 | 24.5775 | 2.1073 | 33.5102 | 70.6157 | 15.902 | 20.2629 | 4.8021 | 70.6208 | 184.8218 | 137.2222 | 183.1093 | 123.201
2012-10-31 05:54 | 24.9636 | 205.1478 | 157.4968 | 203.3447 | 143.4947 | 69.6621 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1073 | 33.5101 | 70.6154 | 15.902 | 20.231 | 4.8025 | 70.6204 | 184.9168 | 137.2658 | 183.1137 | 123.2637
2012-10-31 05:54 | 24.9636 | 205.1085 | 157.4735 | 203.3644 | 143.4947 | 69.6725 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1073 | 33.5103 | 70.616 | 15.902 | 20.2752 | 4.8032 | 70.6211 | 184.8333 | 137.1983 | 183.0892 | 123.2195
2012-10-31 05:54 | 24.9621 | 205.1385 | 157.5108 | 203.4141 | 143.4317 | 69.6708 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1072 | 33.5094 | 70.6122 | 15.902 | 20.2215 | 4.8031 | 70.6172 | 184.917 | 137.2893 | 183.1926 | 123.2102
2012-10-31 05:54 | 24.9636 | 205.1675 | 157.5084 | 203.388 | 143.5677 | 69.676 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1072 | 33.5086 | 70.6089 | 15.9021 | 20.2752 | 4.8035 | 70.614 | 184.8923 | 137.2332 | 183.1128 | 123.2925
2012-10-31 05:54 | 24.9584 | 205.1584 | 157.5148 | 203.4222 | 143.7663 | 69.6685 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1072 | 33.5086 | 70.6082 | 15.9022 | 20.27 | 4.8029 | 70.6133 | 184.8884 | 137.2448 | 183.1522 | 123.4963
2012-10-31 05:54 | 24.9688 | 205.1767 | 157.564 | 203.4129 | 143.869 | 69.6639 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1072 | 33.5083 | 70.6072 | 15.9022 | 20.2884 | 4.8026 | 70.6123 | 184.8883 | 137.2756 | 183.1245 | 123.5806
2012-10-31 05:54 | 24.9629 | 205.218 | 157.5813 | 203.4621 | 143.8208 | 69.6587 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1071 | 33.5074 | 70.6029 | 15.9023 | 20.2624 | 4.8023 | 70.608 | 184.9556 | 137.3189 | 183.1997 | 123.5584
2012-10-31 05:54 | 24.9674 | 205.2146 | 157.6168 | 203.4666 | 143.8291 | 69.6714 | 0.014398 | 0.35372 | 0.005093 | 24.5673 | 2.1071 | 33.5076 | 70.6043 | 15.9021 | 20.283 | 4.8031 | 70.6094 | 184.9316 | 137.3338 | 183.1836 | 123.5461
2012-10-31 05:54 | 24.9674 | 205.254 | 157.6633 | 203.4784 | 143.8291 | 69.6795 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1071 | 33.5065 | 70.6001 | 15.9021 | 20.287 | 4.8037 | 70.6052 | 184.967 | 137.3763 | 183.1914 | 123.5421
2012-10-31 05:54 | 24.9674 | 205.2816 | 157.6866 | 203.5099 | 143.9368 | 69.6731 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.107 | 33.5064 | 70.5993 | 15.9021 | 20.3031 | 4.8033 | 70.6044 | 184.9785 | 137.3835 | 183.2068 | 123.6337
2012-10-31 05:54 | 24.9651 | 205.2911 | 157.7075 | 203.5194 | 143.9345 | 69.6783 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.107 | 33.5064 | 70.5993 | 15.9021 | 20.2727 | 4.8036 | 70.6044 | 185.0184 | 137.4348 | 183.2467 | 123.6618
2012-10-31 05:54 | 24.9696 | 205.2916 | 157.7624 | 203.52 | 143.9813 | 69.6737 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.107 | 33.5061 | 70.5978 | 15.9021 | 20.2812 | 4.8033 | 70.6029 | 185.0104 | 137.4812 | 183.2388 | 123.7001
2012-10-31 05:54 | 24.9681 | 205.2823 | 157.7958 | 203.5303 | 143.9836 | 69.6708 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.107 | 33.5052 | 70.5945 | 15.9021 | 20.2355 | 4.8031 | 70.5996 | 185.0468 | 137.5603 | 183.2948 | 123.7481
2012-10-31 05:54 | 24.9741 | 205.3473 | 157.8366 | 203.5993 | 143.9781 | 69.6823 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.1069 | 33.5045 | 70.5909 | 15.9022 | 20.2817 | 4.8039 | 70.596 | 185.0656 | 137.5549 | 183.3176 | 123.6964
2012-10-31 05:54 | 24.9778 | 205.3549 | 157.9024 | 203.6857 | 144.0664 | 69.6881 | 0.014392 | 0.35363 | 0.005089 | 24.5715 | 2.1068 | 33.503 | 70.5846 | 15.9022 | 20.2974 | 4.8043 | 70.5897 | 185.0575 | 137.605 | 183.3883 | 123.769
2012-10-31 05:54 | 24.9808 | 205.4209 | 157.9441 | 203.6493 | 144.104 | 69.6904 | 0.014392 | 0.35373 | 0.005091 | 24.5785 | 2.1068 | 33.503 | 70.5843 | 15.9022 | 20.2763 | 4.8045 | 70.5894 | 185.1446 | 137.6678 | 183.373 | 123.8277
2012-10-31 05:54 | 24.9756 | 205.4236 | 157.9157 | 203.6638 | 144.1026 | 69.6835 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1068 | 33.5027 | 70.5836 | 15.9022 | 20.2671 | 4.804 | 70.5887 | 185.1565 | 137.6486 | 183.3967 | 123.8355
2012-10-31 05:54 | 24.9875 | 205.4591 | 157.9663 | 203.7387 | 144.1491 | 69.6945 | 0.014398 | 0.35373 | 0.005093 | 24.5683 | 2.1068 | 33.5024 | 70.5821 | 15.9022 | 20.267 | 4.8047 | 70.5872 | 185.1921 | 137.6993 | 183.4717 | 123.8821
2012-10-31 05:55 | 24.989 | 205.4606 | 157.9911 | 203.7362 | 144.1006 | 69.6997 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1068 | 33.5022 | 70.5809 | 15.9023 | 20.3488 | 4.8051 | 70.586 | 185.1118 | 137.6423 | 183.3874 | 123.7518
2012-10-31 05:55 | 24.9875 | 205.4749 | 158.0051 | 203.719 | 144.1799 | 69.6928 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1067 | 33.5018 | 70.5794 | 15.9023 | 20.3352 | 4.8046 | 70.5845 | 185.1397 | 137.6699 | 183.3838 | 123.8447
2012-10-31 05:55 | 24.9928 | 205.4841 | 158.0104 | 203.7637 | 144.1813 | 69.6922 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1067 | 33.5012 | 70.5764 | 15.9024 | 20.3245 | 4.8046 | 70.5815 | 185.1596 | 137.6859 | 183.4392 | 123.8568
2012-10-31 05:55 | 24.992 | 205.4676 | 158.029 | 203.7432 | 144.1613 | 69.6922 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1066 | 33.5001 | 70.572 | 15.9023 | 20.3197 | 4.8046 | 70.5771 | 185.1479 | 137.7093 | 183.4235 | 123.8416
2012-10-31 05:55 | 24.995 | 205.5375 | 158.063 | 203.7895 | 144.1951 | 69.7026 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1061 | 33.4912 | 70.5349 | 15.9022 | 20.2544 | 4.8053 | 70.54 | 185.2831 | 137.8086 | 183.5351 | 123.9407
2012-10-31 05:55 | 24.9995 | 205.5814 | 158.1062 | 203.8019 | 144.1842 | 69.7055 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1002 | 33.3973 | 70.1397 | 15.9022 | 20.287 | 4.8055 | 70.1448 | 185.2944 | 137.8192 | 183.5149 | 123.8972
2012-10-31 05:55 | 25.0085 | 205.5235 | 158.0803 | 203.8345 | 144.1855 | 69.6875 | 0.014379 | 0.35362 | 0.005085 | 24.5927 | 2.0992 | 33.381 | 70.0718 | 15.9022 | 20.2559 | 4.8043 | 70.0769 | 185.2676 | 137.8244 | 183.5786 | 123.9296
2012-10-31 05:55 | 25.004 | 205.5662 | 158.103 | 203.8654 | 143.6312 | 69.6951 | 0.014373 | 0.35352 | 0.005081 | 24.596 | 2.0988 | 33.3754 | 70.0481 | 15.9022 | 20.2795 | 4.8048 | 70.0532 | 185.2867 | 137.8235 | 183.5859 | 123.3517
2012-10-31 05:55 | 25.0092 | 205.532 | 158.0307 | 203.8627 | 143.7671 | 69.6985 | 0.014363 | 0.3535 | 0.005077 | 24.6121 | 2.0987 | 33.374 | 70.0421 | 15.9022 | 20.3007 | 4.805 | 70.0472 | 185.2313 | 137.73 | 183.562 | 123.4664
2012-10-31 05:55 | 25.0167 | 205.638 | 157.98 | 203.882 | 143.8707 | 69.6974 | 0.01436 | 0.35349 | 0.005076 | 24.6162 | 2.099 | 33.3793 | 70.0642 | 15.9022 | 20.3042 | 4.8049 | 70.0693 | 185.3338 | 137.6758 | 183.5778 | 123.5665
2012-10-31 05:55 | 25.0122 | 205.6098 | 158.0026 | 203.9445 | 143.947 | 69.6956 | 0.014373 | 0.3534 | 0.005079 | 24.5879 | 2.0992 | 33.3825 | 70.0774 | 15.9023 | 20.2917 | 4.8048 | 70.0825 | 185.3181 | 137.7109 | 183.6528 | 123.6553
2012-10-31 05:55 | 25.007 | 205.581 | 157.9781 | 203.9038 | 144.2494 | 69.6939 | 0.014373 | 0.35346 | 0.00508 | 24.5919 | 2.0997 | 33.3902 | 70.1099 | 15.9022 | 20.2985 | 4.8047 | 70.115 | 185.2825 | 137.6796 | 183.6053 | 123.9509
2012-10-31 05:55 | 25.0115 | 205.6485 | 158.0291 | 203.9005 | 144.4077 | 69.7003 | 0.01437 | 0.35339 | 0.005078 | 24.5921 | 2.1033 | 33.4473 | 70.349 | 15.9024 | 20.2508 | 4.8051 | 70.3541 | 185.3977 | 137.7783 | 183.6497 | 124.1569
2012-10-31 05:55 | 24.998 | 205.6429 | 158.0815 | 203.9224 | 144.4634 | 69.702 | 0.014354 | 0.35334 | 0.005072 | 24.6164 | 2.1059 | 33.4887 | 70.5233 | 15.9024 | 20.2534 | 4.8053 | 70.5283 | 185.3895 | 137.8281 | 183.669 | 124.21
2012-10-31 05:55 | 24.992 | 205.692 | 158.0251 | 203.94 | 143.7807 | 69.7112 | 0.014367 | 0.35345 | 0.005078 | 24.6012 | 2.1081 | 33.5233 | 70.669 | 15.9025 | 20.2996 | 4.8059 | 70.674 | 185.3924 | 137.7255 | 183.6404 | 123.4811
2012-10-31 05:55 | 24.9913 | 205.6952 | 157.9546 | 203.9866 | 143.5109 | 69.7199 | 0.01436 | 0.35349 | 0.005076 | 24.6162 | 2.1092 | 33.5411 | 70.7436 | 15.9026 | 20.2828 | 4.8065 | 70.7487 | 185.4124 | 137.6718 | 183.7038 | 123.2281
2012-10-31 05:55 | 24.995 | 205.7383 | 157.8963 | 203.9548 | 143.6837 | 69.7245 | 0.014382 | 0.35353 | 0.005084 | 24.5816 | 2.1093 | 33.5437 | 70.7549 | 15.9025 | 20.2986 | 4.8068 | 70.76 | 185.4397 | 137.5977 | 183.6562 | 123.3851
2012-10-31 05:55 | 24.9898 | 205.7489 | 157.864 | 203.9929 | 143.9207 | 69.724 | 0.014376 | 0.35353 | 0.005082 | 24.5918 | 2.1095 | 33.5461 | 70.7652 | 15.9025 | 20.2853 | 4.8068 | 70.7702 | 185.4636 | 137.5787 | 183.7076 | 123.6354
2012-10-31 05:55 | 24.995 | 205.7068 | 157.8924 | 203.9627 | 144.0297 | 69.7263 | 0.014363 | 0.35359 | 0.005079 | 24.6181 | 2.1096 | 33.5472 | 70.7695 | 15.9025 | 20.3427 | 4.8069 | 70.7745 | 185.3641 | 137.5497 | 183.62 | 123.687
2012-10-31 05:55 | 24.9875 | 205.7308 | 157.9663 | 204.0103 | 144.176 | 69.728 | 0.014363 | 0.35363 | 0.005079 | 24.6211 | 2.1096 | 33.5489 | 70.7761 | 15.9026 | 20.3031 | 4.807 | 70.7812 | 185.4277 | 137.6632 | 183.7072 | 123.8729
2012-10-31 05:56 | 24.9868 | 205.7774 | 157.9695 | 204.0372 | 144.1638 | 69.7326 | 0.014379 | 0.35365 | 0.005085 | 24.5948 | 2.1096 | 33.5488 | 70.7759 | 15.9026 | 20.3145 | 4.8074 | 70.781 | 185.4629 | 137.655 | 183.7227 | 123.8493
2012-10-31 05:56 | 24.9823 | 205.7414 | 157.9844 | 204.0169 | 144.217 | 69.7448 | 0.014379 | 0.35366 | 0.005085 | 24.5957 | 2.1097 | 33.5492 | 70.7781 | 15.9025 | 20.326 | 4.8082 | 70.7832 | 185.4154 | 137.6584 | 183.6909 | 123.891
2012-10-31 05:56 | 24.9898 | 205.7489 | 158.05 | 204.0284 | 144.2514 | 69.7361 | 0.014376 | 0.35369 | 0.005085 | 24.6029 | 2.1096 | 33.5483 | 70.774 | 15.9026 | 20.3656 | 4.8076 | 70.7791 | 185.3833 | 137.6844 | 183.6628 | 123.8858
2012-10-31 05:56 | 24.9853 | 205.7601 | 158.061 | 204.0435 | 144.2007 | 69.7384 | 0.014379 | 0.35366 | 0.005085 | 24.5957 | 2.1096 | 33.5484 | 70.7741 | 15.9026 | 20.337 | 4.8078 | 70.7792 | 185.4231 | 137.724 | 183.7065 | 123.8637
2012-10-31 05:56 | 24.992 | 205.7904 | 158.1065 | 204.0896 | 144.1998 | 69.7367 | 0.014382 | 0.35362 | 0.005086 | 24.5876 | 2.1096 | 33.5484 | 70.7748 | 15.9025 | 20.3558 | 4.8076 | 70.7799 | 185.4346 | 137.7507 | 183.7338 | 123.844
2012-10-31 05:56 | 24.9838 | 205.8059 | 158.1525 | 204.105 | 144.2223 | 69.743 | 0.014379 | 0.35368 | 0.005086 | 24.5968 | 2.1096 | 33.548 | 70.7732 | 15.9024 | 20.3596 | 4.8081 | 70.7783 | 185.4463 | 137.7929 | 183.7454 | 123.8627
2012-10-31 05:56 | 24.9801 | 205.7943 | 158.1178 | 204.1289 | 144.2455 | 69.7401 | 0.01437 | 0.35366 | 0.005082 | 24.6111 | 2.1096 | 33.5471 | 70.7699 | 15.9024 | 20.3037 | 4.8079 | 70.775 | 185.4906 | 137.8141 | 183.8252 | 123.9418
2012-10-31 05:56 | 24.9823 | 205.765 | 158.1433 | 204.1232 | 144.2054 | 69.7465 | 0.014389 | 0.35368 | 0.005089 | 24.5797 | 2.1096 | 33.5473 | 70.7702 | 15.9024 | 20.326 | 4.8083 | 70.7753 | 185.439 | 137.8173 | 183.7972 | 123.8794
2012-10-31 05:56 | 24.9786 | 205.7888 | 158.1202 | 204.1471 | 144.2825 | 69.7448 | 0.014389 | 0.35369 | 0.005089 | 24.5807 | 2.1095 | 33.5467 | 70.7676 | 15.9025 | 20.2902 | 4.8082 | 70.7727 | 185.4986 | 137.83 | 183.8569 | 123.9923
2012-10-31 05:56 | 24.9868 | 205.8285 | 158.1594 | 204.1513 | 144.2484 | 69.7303 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1095 | 33.5466 | 70.7673 | 15.9024 | 20.3586 | 4.8072 | 70.7724 | 185.4699 | 137.8008 | 183.7927 | 123.8898
2012-10-31 05:56 | 24.9875 | 205.8292 | 158.164 | 204.1284 | 144.2914 | 69.7471 | 0.014386 | 0.35371 | 0.005088 | 24.5868 | 2.1095 | 33.5467 | 70.7676 | 15.9025 | 20.3152 | 4.8084 | 70.7727 | 185.514 | 137.8488 | 183.8132 | 123.9762
2012-10-31 05:56 | 24.9816 | 205.8627 | 158.1736 | 204.1619 | 144.3124 | 69.7477 | 0.014373 | 0.35368 | 0.005083 | 24.607 | 2.1095 | 33.5455 | 70.7625 | 15.9025 | 20.3173 | 4.8084 | 70.7676 | 185.5454 | 137.8563 | 183.8446 | 123.9951
2012-10-31 05:56 | 24.9808 | 205.8816 | 158.2038 | 204.1886 | 144.3116 | 69.75 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1094 | 33.5448 | 70.7597 | 15.9025 | 20.3085 | 4.8086 | 70.7648 | 185.5731 | 137.8953 | 183.8801 | 124.0031
2012-10-31 05:56 | 24.9853 | 205.9058 | 158.2316 | 204.201 | 144.2969 | 69.765 | 0.014392 | 0.35369 | 0.00509 | 24.5755 | 2.1094 | 33.5445 | 70.7581 | 15.9025 | 20.3049 | 4.8096 | 70.7632 | 185.6009 | 137.9267 | 183.8961 | 123.992
2012-10-31 05:56 | 24.9801 | 205.9045 | 158.2186 | 204.2549 | 144.3532 | 69.7661 | 0.014382 | 0.35369 | 0.005087 | 24.5926 | 2.1093 | 33.5432 | 70.7538 | 15.9022 | 20.2877 | 4.8097 | 70.7589 | 185.6168 | 137.9309 | 183.9672 | 124.0655
2012-10-31 05:56 | 24.9846 | 205.9484 | 158.2502 | 204.2397 | 144.3462 | 69.7575 | 0.014373 | 0.35363 | 0.005083 | 24.604 | 2.1093 | 33.5433 | 70.7537 | 15.9024 | 20.2882 | 4.8091 | 70.7588 | 185.6602 | 137.962 | 183.9515 | 124.058
2012-10-31 05:56 | 24.9823 | 205.9382 | 158.2867 | 204.2492 | 144.39 | 69.754 | 0.014398 | 0.35369 | 0.005092 | 24.5653 | 2.1093 | 33.5432 | 70.754 | 15.9022 | 20.3461 | 4.8088 | 70.7591 | 185.5921 | 137.9406 | 183.9031 | 124.0439
2012-10-31 05:56 | 24.9763 | 205.9637 | 158.3078 | 204.2747 | 144.4456 | 69.7685 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1093 | 33.5425 | 70.7507 | 15.9023 | 20.312 | 4.8098 | 70.7558 | 185.6517 | 137.9958 | 183.9627 | 124.1336
2012-10-31 05:56 | 24.9786 | 205.9542 | 158.3334 | 204.3046 | 144.4748 | 69.765 | 0.014379 | 0.35371 | 0.005086 | 24.5988 | 2.1092 | 33.5417 | 70.7467 | 15.9025 | 20.3303 | 4.8096 | 70.7518 | 185.6239 | 138.0031 | 183.9743 | 124.1445
2012-10-31 05:56 | 24.9756 | 205.9473 | 158.3575 | 204.333 | 144.5987 | 69.7702 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.1092 | 33.5409 | 70.7434 | 15.9024 | 20.3434 | 4.81 | 70.7485 | 185.6039 | 138.0141 | 183.9896 | 124.2553
2012-10-31 05:56 | 24.9718 | 205.9947 | 158.3809 | 204.3253 | 144.5449 | 69.7615 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1091 | 33.5403 | 70.7413 | 15.9024 | 20.3436 | 4.8094 | 70.7463 | 185.6511 | 138.0373 | 183.9817 | 124.2013
2012-10-31 05:56 | 24.9748 | 206.0528 | 158.4304 | 204.3874 | 144.6248 | 69.7633 | 0.014392 | 0.35371 | 0.005091 | 24.5766 | 2.1092 | 33.5406 | 70.7424 | 15.9024 | 20.3908 | 4.8095 | 70.7475 | 185.662 | 138.0396 | 183.9966 | 124.234
2012-10-31 05:57 | 24.9696 | 205.9807 | 158.4446 | 204.3704 | 144.5312 | 69.7702 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1091 | 33.5403 | 70.7413 | 15.9024 | 20.3575 | 4.81 | 70.7463 | 185.6232 | 138.0871 | 184.0129 | 124.1737
2012-10-31 05:57 | 24.9726 | 206.0427 | 158.4592 | 204.3694 | 144.5303 | 69.7702 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1091 | 33.5397 | 70.7381 | 15.9025 | 20.3404 | 4.81 | 70.7432 | 185.7023 | 138.1188 | 184.029 | 124.1899
2012-10-31 05:57 | 24.9733 | 206.0749 | 158.4832 | 204.4174 | 144.5503 | 69.765 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.109 | 33.538 | 70.731 | 15.9024 | 20.309 | 4.8096 | 70.7361 | 185.7659 | 138.1742 | 184.1084 | 124.2413
2012-10-31 05:57 | 24.9726 | 206.0742 | 158.4941 | 204.4206 | 144.5957 | 69.7812 | 0.014379 | 0.35372 | 0.005086 | 24.5998 | 2.109 | 33.5384 | 70.733 | 15.9024 | 20.3203 | 4.8107 | 70.7381 | 185.7539 | 138.1738 | 184.1003 | 124.2754
2012-10-31 05:57 | 24.9711 | 206.057 | 158.5042 | 204.4073 | 144.5442 | 69.7737 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.109 | 33.538 | 70.731 | 15.9024 | 20.3148 | 4.8102 | 70.7361 | 185.7422 | 138.1894 | 184.0925 | 124.2294
2012-10-31 05:57 | 24.9726 | 206.086 | 158.4864 | 204.4403 | 144.5803 | 69.78 | 0.014395 | 0.35372 | 0.005092 | 24.5724 | 2.1089 | 33.5367 | 70.726 | 15.9023 | 20.3444 | 4.8106 | 70.7311 | 185.7416 | 138.142 | 184.0959 | 124.2359
2012-10-31 05:57 | 24.9674 | 206.0966 | 158.5316 | 204.4469 | 144.6059 | 69.7841 | 0.014389 | 0.35381 | 0.005091 | 24.5887 | 2.1089 | 33.536 | 70.7227 | 15.9024 | 20.3031 | 4.8109 | 70.7278 | 185.7935 | 138.2285 | 184.1438 | 124.3028
2012-10-31 05:57 | 24.9786 | 206.096 | 158.6125 | 204.4817 | 144.6402 | 69.7685 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1088 | 33.5353 | 70.7202 | 15.9023 | 20.3384 | 4.8098 | 70.7253 | 185.7576 | 138.2741 | 184.1433 | 124.3018
2012-10-31 05:57 | 24.9703 | 206.0995 | 158.5694 | 204.4695 | 144.4934 | 69.7846 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1088 | 33.5349 | 70.7184 | 15.9024 | 20.306 | 4.811 | 70.7235 | 185.7935 | 138.2634 | 184.1635 | 124.1874
2012-10-31 05:57 | 24.9853 | 206.1381 | 158.565 | 204.4845 | 144.4699 | 69.7823 | 0.014373 | 0.35376 | 0.005085 | 24.613 | 2.1088 | 33.5345 | 70.7167 | 15.9024 | 20.325 | 4.8108 | 70.7218 | 185.8131 | 138.24 | 184.1595 | 124.1449
2012-10-31 05:57 | 24.9756 | 206.1441 | 158.563 | 204.4827 | 144.4718 | 69.7898 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.1088 | 33.5341 | 70.7152 | 15.9024 | 20.2952 | 4.8113 | 70.7203 | 185.8489 | 138.2678 | 184.1875 | 124.1766
2012-10-31 05:57 | 24.9756 | 206.1599 | 158.532 | 204.5181 | 144.541 | 69.7916 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1087 | 33.5338 | 70.7141 | 15.9023 | 20.3033 | 4.8114 | 70.7192 | 185.8566 | 138.2287 | 184.2148 | 124.2377
2012-10-31 05:57 | 24.9733 | 206.1773 | 158.5297 | 204.5473 | 144.7464 | 69.7818 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1087 | 33.5327 | 70.7092 | 15.9024 | 20.305 | 4.8108 | 70.7143 | 185.8723 | 138.2247 | 184.2423 | 124.4414
2012-10-31 05:57 | 24.9696 | 206.1775 | 158.5687 | 204.5436 | 144.7158 | 69.7852 | 0.014379 | 0.35369 | 0.005086 | 24.5977 | 2.1086 | 33.5316 | 70.7046 | 15.9023 | 20.2691 | 4.811 | 70.7096 | 185.9084 | 138.2996 | 184.2745 | 124.4467
2012-10-31 05:57 | 24.9741 | 206.2135 | 158.577 | 204.552 | 144.6472 | 69.7933 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1086 | 33.5317 | 70.7047 | 15.9024 | 20.3258 | 4.8116 | 70.7098 | 185.8877 | 138.2512 | 184.2262 | 124.3214
2012-10-31 05:57 | 24.9733 | 206.197 | 158.6072 | 204.5748 | 144.6041 | 69.7893 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1085 | 33.5308 | 70.7014 | 15.9023 | 20.3411 | 4.8113 | 70.7064 | 185.8559 | 138.2661 | 184.2337 | 124.263
2012-10-31 05:57 | 24.9756 | 206.1953 | 158.5863 | 204.5968 | 144.5026 | 69.7893 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1085 | 33.5296 | 70.6963 | 15.9023 | 20.3193 | 4.8113 | 70.7014 | 185.876 | 138.267 | 184.2775 | 124.1833
2012-10-31 05:57 | 24.9778 | 206.2369 | 158.6195 | 204.599 | 144.5278 | 69.7893 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1085 | 33.5296 | 70.6964 | 15.9023 | 20.3336 | 4.8113 | 70.7015 | 185.9033 | 138.2859 | 184.2654 | 124.1942
2012-10-31 05:57 | 24.9808 | 206.2163 | 158.5721 | 204.5981 | 144.4424 | 69.7806 | 0.014395 | 0.35371 | 0.005092 | 24.5714 | 2.1085 | 33.5292 | 70.6949 | 15.9022 | 20.3687 | 4.8107 | 70.7 | 185.8476 | 138.2034 | 184.2294 | 124.0737
2012-10-31 05:57 | 24.9861 | 206.2295 | 158.62 | 204.6231 | 144.5054 | 69.7887 | 0.014379 | 0.35384 | 0.005088 | 24.6078 | 2.1085 | 33.5292 | 70.6953 | 15.9022 | 20.3258 | 4.8112 | 70.7003 | 185.9037 | 138.2942 | 184.2973 | 124.1796
2012-10-31 05:57 | 24.9808 | 206.2399 | 158.6341 | 204.5823 | 144.6078 | 69.7852 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1084 | 33.5285 | 70.6925 | 15.9021 | 20.3526 | 4.811 | 70.6976 | 185.8873 | 138.2815 | 184.2297 | 124.2552
2012-10-31 05:57 | 24.9816 | 206.2525 | 158.569 | 204.654 | 144.6624 | 69.7881 | 0.014395 | 0.35381 | 0.005093 | 24.5785 | 2.1084 | 33.5279 | 70.6896 | 15.9022 | 20.3454 | 4.8112 | 70.6947 | 185.9071 | 138.2236 | 184.3086 | 124.317
2012-10-31 05:58 | 24.9823 | 206.2532 | 158.6085 | 204.6783 | 144.6631 | 69.7916 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1084 | 33.5276 | 70.6888 | 15.9021 | 20.3461 | 4.8114 | 70.6939 | 185.9071 | 138.2624 | 184.3322 | 124.317
2012-10-31 05:58 | 24.9883 | 206.2907 | 158.6726 | 204.6961 | 144.6306 | 69.7812 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1084 | 33.5276 | 70.6892 | 15.902 | 20.332 | 4.8107 | 70.6942 | 185.9587 | 138.3406 | 184.3641 | 124.2986
2012-10-31 05:58 | 24.9875 | 206.2702 | 158.6447 | 204.6953 | 144.5875 | 69.7852 | 0.014367 | 0.35369 | 0.005081 | 24.6183 | 2.1083 | 33.5258 | 70.6815 | 15.902 | 20.3071 | 4.811 | 70.6866 | 185.9631 | 138.3376 | 184.3882 | 124.2804
2012-10-31 05:58 | 24.9808 | 206.2714 | 158.6186 | 204.6808 | 144.6654 | 69.7968 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1083 | 33.5266 | 70.6853 | 15.902 | 20.3125 | 4.8118 | 70.6904 | 185.9589 | 138.3061 | 184.3683 | 124.3529
2012-10-31 05:58 | 24.9853 | 206.3113 | 158.6231 | 204.7207 | 144.6969 | 69.7968 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1083 | 33.5258 | 70.6814 | 15.902 | 20.3531 | 4.8118 | 70.6865 | 185.9582 | 138.27 | 184.3676 | 124.3438
2012-10-31 05:58 | 24.9823 | 206.3202 | 158.6744 | 204.702 | 144.6477 | 69.8066 | 0.014382 | 0.35368 | 0.005087 | 24.5916 | 2.1082 | 33.5247 | 70.6764 | 15.9021 | 20.3059 | 4.8125 | 70.6815 | 186.0143 | 138.3685 | 184.3961 | 124.3418
2012-10-31 05:58 | 24.9748 | 206.3402 | 158.6553 | 204.7141 | 144.5633 | 69.8026 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1082 | 33.5247 | 70.6764 | 15.9021 | 20.2904 | 4.8122 | 70.6815 | 186.0498 | 138.3649 | 184.4237 | 124.2729
2012-10-31 05:58 | 24.9763 | 206.3653 | 158.6606 | 204.7393 | 144.5802 | 69.8049 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1082 | 33.5242 | 70.6743 | 15.9021 | 20.3481 | 4.8123 | 70.6794 | 186.0172 | 138.3125 | 184.3912 | 124.2321
2012-10-31 05:58 | 24.9838 | 206.3728 | 158.6875 | 204.7625 | 144.63 | 69.8014 | 0.014389 | 0.35379 | 0.005091 | 24.5877 | 2.1081 | 33.5235 | 70.6713 | 15.9021 | 20.2954 | 4.8121 | 70.6764 | 186.0774 | 138.3921 | 184.4671 | 124.3346
2012-10-31 05:58 | 24.9793 | 206.3368 | 158.6869 | 204.7698 | 144.7486 | 69.7985 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1081 | 33.523 | 70.6701 | 15.902 | 20.3752 | 4.8119 | 70.6752 | 185.9616 | 138.3117 | 184.3946 | 124.3734
2012-10-31 05:58 | 24.9711 | 206.3405 | 158.7369 | 204.7616 | 144.8096 | 69.7979 | 0.014408 | 0.35373 | 0.005097 | 24.5512 | 2.1081 | 33.5229 | 70.6689 | 15.9021 | 20.379 | 4.8119 | 70.674 | 185.9615 | 138.3579 | 184.3826 | 124.4306
2012-10-31 05:58 | 24.9733 | 206.3938 | 158.7352 | 204.7638 | 144.7695 | 69.7927 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1081 | 33.5231 | 70.67 | 15.902 | 20.3572 | 4.8115 | 70.6751 | 186.0366 | 138.378 | 184.4066 | 124.4123
2012-10-31 05:58 | 24.9674 | 206.3919 | 158.7177 | 204.7815 | 144.7097 | 69.7933 | 0.014395 | 0.35373 | 0.005092 | 24.5734 | 2.108 | 33.522 | 70.6654 | 15.902 | 20.3191 | 4.8116 | 70.6705 | 186.0728 | 138.3986 | 184.4624 | 124.3906
2012-10-31 05:58 | 24.9711 | 206.3838 | 158.7485 | 204.801 | 144.725 | 69.8002 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.108 | 33.5217 | 70.6643 | 15.902 | 20.3429 | 4.812 | 70.6694 | 186.0409 | 138.4056 | 184.4581 | 124.3821
2012-10-31 05:58 | 24.9726 | 206.4365 | 158.7733 | 204.8104 | 144.7034 | 69.802 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.108 | 33.5211 | 70.6612 | 15.9022 | 20.3043 | 4.8121 | 70.6663 | 186.1322 | 138.469 | 184.5061 | 124.3991
2012-10-31 05:58 | 24.9629 | 206.3756 | 158.7326 | 204.781 | 144.7668 | 69.8072 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1079 | 33.5205 | 70.6586 | 15.9022 | 20.3307 | 4.8125 | 70.6636 | 186.0449 | 138.4019 | 184.4503 | 124.4361
2012-10-31 05:58 | 24.9659 | 206.3943 | 158.7356 | 204.8115 | 144.8621 | 69.806 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1079 | 33.5199 | 70.6562 | 15.9021 | 20.3337 | 4.8124 | 70.6613 | 186.0606 | 138.4019 | 184.4778 | 124.5284
2012-10-31 05:58 | 24.9726 | 206.4207 | 158.7655 | 204.8497 | 144.8765 | 69.7997 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1079 | 33.5197 | 70.6553 | 15.9021 | 20.3123 | 4.812 | 70.6604 | 186.1084 | 138.4532 | 184.5374 | 124.5642
2012-10-31 05:58 | 24.9733 | 206.4529 | 158.8205 | 204.8741 | 144.8503 | 69.8118 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1078 | 33.5189 | 70.6518 | 15.9022 | 20.3411 | 4.8128 | 70.6569 | 186.1118 | 138.4794 | 184.533 | 124.5092
2012-10-31 05:58 | 24.9681 | 206.4201 | 158.8308 | 204.8885 | 144.7489 | 69.8124 | 0.014392 | 0.35376 | 0.005091 | 24.5805 | 2.1078 | 33.5185 | 70.6503 | 15.9022 | 20.2917 | 4.8129 | 70.6553 | 186.1284 | 138.5391 | 184.5968 | 124.4572
2012-10-31 05:58 | 24.9651 | 206.429 | 158.7852 | 204.8422 | 144.8921 | 69.8083 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1078 | 33.5183 | 70.6496 | 15.9021 | 20.3008 | 4.8126 | 70.6547 | 186.1282 | 138.4844 | 184.5414 | 124.5913
2012-10-31 05:58 | 24.9644 | 206.4558 | 158.8232 | 204.8573 | 144.7452 | 69.802 | 0.014389 | 0.35382 | 0.005091 | 24.5897 | 2.1077 | 33.5175 | 70.6452 | 15.9023 | 20.3001 | 4.8121 | 70.6503 | 186.1557 | 138.5231 | 184.5572 | 124.4451
2012-10-31 05:58 | 24.9696 | 206.5004 | 158.778 | 204.9058 | 144.6619 | 69.8153 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1077 | 33.5169 | 70.6429 | 15.9023 | 20.2491 | 4.8131 | 70.648 | 186.2513 | 138.5289 | 184.6567 | 124.4128
2012-10-31 05:59 | 24.9644 | 206.4519 | 158.7922 | 204.8848 | 144.7106 | 69.8124 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1077 | 33.5172 | 70.6445 | 15.9022 | 20.2439 | 4.8129 | 70.6496 | 186.208 | 138.5483 | 184.6409 | 124.4667
2012-10-31 05:59 | 24.9629 | 206.4819 | 158.7597 | 204.8912 | 144.5937 | 69.8153 | 0.014379 | 0.35384 | 0.005088 | 24.6078 | 2.1077 | 33.5164 | 70.6419 | 15.902 | 20.2183 | 4.8131 | 70.6469 | 186.2636 | 138.5414 | 184.6729 | 124.3754
2012-10-31 05:59 | 24.9748 | 206.4859 | 158.7755 | 204.8913 | 144.6018 | 69.806 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1076 | 33.5158 | 70.6395 | 15.902 | 20.2342 | 4.8124 | 70.6446 | 186.2517 | 138.5413 | 184.6571 | 124.3676
2012-10-31 05:59 | 24.9651 | 206.5116 | 158.7037 | 204.8698 | 144.6113 | 69.8153 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1076 | 33.5152 | 70.6364 | 15.9021 | 20.2727 | 4.8131 | 70.6415 | 186.2389 | 138.431 | 184.5971 | 124.3386
2012-10-31 05:59 | 24.9688 | 206.4957 | 158.7423 | 204.8971 | 144.6458 | 69.8309 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1076 | 33.5148 | 70.6345 | 15.9021 | 20.2724 | 4.8141 | 70.6396 | 186.2233 | 138.4699 | 184.6247 | 124.3734
2012-10-31 05:59 | 24.9711 | 206.5491 | 158.7136 | 204.9073 | 144.4288 | 69.8257 | 0.014395 | 0.35382 | 0.005093 | 24.5794 | 2.1075 | 33.5146 | 70.6334 | 15.9022 | 20.2546 | 4.8138 | 70.6385 | 186.2945 | 138.459 | 184.6527 | 124.1742
2012-10-31 05:59 | 24.9718 | 206.542 | 158.6755 | 204.8765 | 144.4949 | 69.8234 | 0.014373 | 0.35382 | 0.005085 | 24.6171 | 2.1074 | 33.5132 | 70.6272 | 15.9023 | 20.2513 | 4.8136 | 70.6323 | 186.2907 | 138.4242 | 184.6252 | 124.2436
2012-10-31 05:59 | 24.9644 | 206.5464 | 158.6643 | 204.9242 | 144.5644 | 69.8182 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1075 | 33.5135 | 70.6287 | 15.9022 | 20.2158 | 4.8133 | 70.6338 | 186.3306 | 138.4485 | 184.7084 | 124.3486
2012-10-31 05:59 | 24.9644 | 206.5661 | 158.6487 | 204.9085 | 144.399 | 69.8182 | 0.014373 | 0.35376 | 0.005085 | 24.613 | 2.1074 | 33.5128 | 70.6259 | 15.9022 | 20.2158 | 4.8133 | 70.631 | 186.3503 | 138.4329 | 184.6927 | 124.1832
2012-10-31 05:59 | 24.9688 | 206.5508 | 158.6687 | 204.9247 | 144.5496 | 69.8187 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1074 | 33.5118 | 70.6226 | 15.902 | 20.168 | 4.8133 | 70.6277 | 186.3828 | 138.5007 | 184.7567 | 124.3816
2012-10-31 05:59 | 24.9703 | 206.5602 | 158.674 | 204.9655 | 144.4549 | 69.8239 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1073 | 33.5112 | 70.6198 | 15.9021 | 20.1574 | 4.8137 | 70.6249 | 186.4028 | 138.5166 | 184.8081 | 124.2975
2012-10-31 05:59 | 24.9688 | 206.598 | 158.6376 | 204.9444 | 144.4381 | 69.8228 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1073 | 33.5109 | 70.6183 | 15.9021 | 20.172 | 4.8136 | 70.6234 | 186.426 | 138.4656 | 184.7724 | 124.2661
2012-10-31 05:59 | 24.9688 | 206.6217 | 158.6144 | 204.9089 | 144.4342 | 69.8303 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1073 | 33.5106 | 70.6169 | 15.9022 | 20.172 | 4.8141 | 70.622 | 186.4497 | 138.4424 | 184.7369 | 124.2622
2012-10-31 05:59 | 24.9659 | 206.5794 | 158.6309 | 204.9572 | 144.4467 | 69.828 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1073 | 33.5099 | 70.6144 | 15.9021 | 20.145 | 4.8139 | 70.6194 | 186.4344 | 138.4859 | 184.8122 | 124.3017
2012-10-31 05:59 | 24.9681 | 206.6249 | 158.5749 | 204.9476 | 144.4989 | 69.8234 | 0.014386 | 0.35384 | 0.00509 | 24.5959 | 2.1072 | 33.5096 | 70.6127 | 15.9022 | 20.2355 | 4.8136 | 70.6178 | 186.3894 | 138.3394 | 184.7121 | 124.2634
2012-10-31 05:59 | 24.9688 | 206.6177 | 158.6299 | 204.9483 | 144.5227 | 69.8239 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1073 | 33.5099 | 70.6145 | 15.902 | 20.2202 | 4.8137 | 70.6196 | 186.3975 | 138.4097 | 184.7281 | 124.3025
2012-10-31 05:59 | 24.9674 | 206.5691 | 158.6246 | 204.9548 | 144.6097 | 69.8205 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1073 | 33.5101 | 70.6149 | 15.9021 | 20.2107 | 4.8134 | 70.62 | 186.3584 | 138.4139 | 184.7441 | 124.399
2012-10-31 05:59 | 24.9748 | 206.5804 | 158.632 | 204.97 | 144.6671 | 69.8309 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1072 | 33.5087 | 70.6089 | 15.9021 | 20.2141 | 4.8141 | 70.614 | 186.3663 | 138.4179 | 184.7559 | 124.453
2012-10-31 05:59 | 24.9703 | 206.6035 | 158.6702 | 204.934 | 144.628 | 69.8228 | 0.01436 | 0.35379 | 0.00508 | 24.6373 | 2.1072 | 33.508 | 70.6065 | 15.902 | 20.2096 | 4.8136 | 70.6115 | 186.3939 | 138.4606 | 184.7244 | 124.4184
2012-10-31 05:59 | 24.9726 | 206.6373 | 158.6608 | 204.956 | 144.5688 | 69.8274 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1071 | 33.5071 | 70.6028 | 15.902 | 20.24 | 4.8139 | 70.6079 | 186.3973 | 138.4208 | 184.716 | 124.3288
2012-10-31 05:59 | 24.9726 | 206.6294 | 158.6531 | 204.9757 | 144.6149 | 69.8274 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1071 | 33.5078 | 70.6056 | 15.902 | 20.2561 | 4.8139 | 70.6107 | 186.3733 | 138.397 | 184.7196 | 124.3588
2012-10-31 05:59 | 24.9703 | 206.6192 | 158.6857 | 204.9774 | 144.6511 | 69.8315 | 0.014392 | 0.35372 | 0.005091 | 24.5775 | 2.1071 | 33.5073 | 70.6038 | 15.902 | 20.2498 | 4.8142 | 70.6089 | 186.3694 | 138.4359 | 184.7276 | 124.4013
2012-10-31 05:59 | 24.9696 | 206.6303 | 158.6733 | 205.0278 | 144.5696 | 69.8315 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1071 | 33.5064 | 70.6002 | 15.9019 | 20.2732 | 4.8142 | 70.6053 | 186.3571 | 138.4001 | 184.7546 | 124.2964
2012-10-31 06:00 | 24.9748 | 206.6316 | 158.694 | 204.9779 | 144.621 | 69.8303 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1071 | 33.5064 | 70.6 | 15.902 | 20.2141 | 4.8141 | 70.6051 | 186.4175 | 138.4799 | 184.7638 | 124.4069
2012-10-31 06:00 | 24.9733 | 206.6143 | 158.7197 | 205.0276 | 144.6349 | 69.8268 | 0.014398 | 0.35378 | 0.005094 | 24.5713 | 2.107 | 33.5064 | 70.5994 | 15.9021 | 20.2126 | 4.8139 | 70.6044 | 186.4017 | 138.5071 | 184.815 | 124.4223
2012-10-31 06:00 | 24.9778 | 206.6149 | 158.6738 | 204.9849 | 144.6663 | 69.8239 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.107 | 33.5059 | 70.5972 | 15.9021 | 20.2613 | 4.8137 | 70.6023 | 186.3536 | 138.4125 | 184.7236 | 124.405
2012-10-31 06:00 | 24.9718 | 206.6286 | 158.7415 | 204.9789 | 144.7141 | 69.8338 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.107 | 33.5057 | 70.5966 | 15.9021 | 20.2954 | 4.8143 | 70.6017 | 186.3332 | 138.4461 | 184.6835 | 124.4187
2012-10-31 06:00 | 24.9733 | 206.6616 | 158.7662 | 205.0276 | 144.731 | 69.8158 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.107 | 33.5049 | 70.5934 | 15.902 | 20.321 | 4.8131 | 70.5985 | 186.3406 | 138.4452 | 184.7066 | 124.41
2012-10-31 06:00 | 24.9741 | 206.6663 | 158.7515 | 204.9733 | 144.7857 | 69.8297 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.107 | 33.5055 | 70.5958 | 15.902 | 20.2857 | 4.8141 | 70.6009 | 186.3806 | 138.4658 | 184.6876 | 124.5
2012-10-31 06:00 | 24.9651 | 206.6495 | 158.7774 | 205.0076 | 144.7574 | 69.8419 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1069 | 33.5039 | 70.5888 | 15.9021 | 20.2727 | 4.8149 | 70.5939 | 186.3768 | 138.5047 | 184.7349 | 124.4847
2012-10-31 06:00 | 24.9741 | 206.6545 | 158.8446 | 204.9969 | 144.7857 | 69.8245 | 0.014401 | 0.35376 | 0.005095 | 24.5652 | 2.1069 | 33.5039 | 70.5889 | 15.902 | 20.3138 | 4.8137 | 70.594 | 186.3407 | 138.5308 | 184.6831 | 124.4719
2012-10-31 06:00 | 24.9748 | 206.6119 | 158.8491 | 205.0055 | 144.871 | 69.8274 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1069 | 33.5043 | 70.5901 | 15.9022 | 20.3265 | 4.8139 | 70.5952 | 186.2854 | 138.5226 | 184.679 | 124.5445
2012-10-31 06:00 | 24.9659 | 206.6542 | 158.817 | 205.0202 | 144.7967 | 69.8216 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1069 | 33.5032 | 70.5868 | 15.9019 | 20.3257 | 4.8135 | 70.5919 | 186.3285 | 138.4913 | 184.6945 | 124.471
2012-10-31 06:00 | 24.9756 | 206.6363 | 158.8189 | 205.0299 | 144.8449 | 69.8332 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1068 | 33.502 | 70.5811 | 15.9021 | 20.3314 | 4.8143 | 70.5862 | 186.3049 | 138.4875 | 184.6985 | 124.5135
2012-10-31 06:00 | 24.9659 | 206.6896 | 158.8945 | 205.0241 | 144.8967 | 69.8343 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.1067 | 33.501 | 70.5774 | 15.9019 | 20.2855 | 4.8144 | 70.5825 | 186.4041 | 138.609 | 184.7386 | 124.6112
2012-10-31 06:00 | 24.9771 | 206.6969 | 158.8747 | 205.0747 | 144.9387 | 69.8338 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1066 | 33.4997 | 70.5718 | 15.902 | 20.3329 | 4.8143 | 70.5769 | 186.364 | 138.5418 | 184.7418 | 124.6058
2012-10-31 06:00 | 24.9651 | 206.6495 | 158.8899 | 205.0548 | 144.8421 | 69.832 | 0.014382 | 0.35386 | 0.005089 | 24.6046 | 2.1066 | 33.4992 | 70.5691 | 15.9021 | 20.2928 | 4.8142 | 70.5742 | 186.3567 | 138.5971 | 184.762 | 124.5493
2012-10-31 06:00 | 24.9733 | 206.6734 | 158.9136 | 205.0591 | 144.9195 | 69.8367 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1066 | 33.4994 | 70.5701 | 15.902 | 20.3291 | 4.8145 | 70.5752 | 186.3443 | 138.5845 | 184.73 | 124.5904
2012-10-31 06:00 | 24.9763 | 206.641 | 158.9282 | 205.0306 | 144.8994 | 69.8384 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1067 | 33.5003 | 70.5741 | 15.902 | 20.3401 | 4.8147 | 70.5792 | 186.3009 | 138.5881 | 184.6905 | 124.5593
2012-10-31 06:00 | 24.9801 | 206.6763 | 158.932 | 205.062 | 144.8455 | 69.8309 | 0.014392 | 0.35384 | 0.005092 | 24.5856 | 2.1067 | 33.5004 | 70.5747 | 15.902 | 20.3399 | 4.8141 | 70.5798 | 186.3364 | 138.5921 | 184.7221 | 124.5056
2012-10-31 06:00 | 24.9718 | 206.6601 | 158.9819 | 205.0537 | 144.8642 | 69.8419 | 0.014395 | 0.35381 | 0.005093 | 24.5785 | 2.1067 | 33.5008 | 70.5765 | 15.902 | 20.3195 | 4.8149 | 70.5816 | 186.3406 | 138.6624 | 184.7342 | 124.5447
2012-10-31 06:00 | 24.9771 | 206.6772 | 158.9484 | 205.0826 | 144.9349 | 69.8326 | 0.014395 | 0.35378 | 0.005093 | 24.5765 | 2.1067 | 33.4999 | 70.5726 | 15.902 | 20.3288 | 4.8143 | 70.5777 | 186.3484 | 138.6196 | 184.7538 | 124.6061
2012-10-31 06:00 | 24.9718 | 206.6758 | 158.9198 | 205.1048 | 144.9565 | 69.8309 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1067 | 33.5002 | 70.5737 | 15.902 | 20.3155 | 4.8141 | 70.5788 | 186.3603 | 138.6043 | 184.7893 | 124.641
2012-10-31 06:00 | 24.9868 | 206.6987 | 158.9387 | 205.0608 | 144.9061 | 69.8419 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1066 | 33.4986 | 70.567 | 15.902 | 20.3225 | 4.8149 | 70.5721 | 186.3762 | 138.6162 | 184.7383 | 124.5836
2012-10-31 06:00 | 24.9861 | 206.698 | 158.9845 | 205.0995 | 144.9323 | 69.8349 | 0.014398 | 0.35382 | 0.005094 | 24.5743 | 2.1061 | 33.4913 | 70.5365 | 15.9019 | 20.3579 | 4.8144 | 70.5416 | 186.3401 | 138.6266 | 184.7416 | 124.5744
2012-10-31 06:00 | 24.9831 | 206.6832 | 158.9505 | 205.0689 | 144.9101 | 69.8263 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1001 | 33.3947 | 70.1308 | 15.9018 | 20.2907 | 4.8138 | 70.1358 | 186.3925 | 138.6598 | 184.7782 | 124.6194
2012-10-31 06:01 | 24.9816 | 206.7132 | 158.98 | 205.0831 | 144.9317 | 69.8239 | 0.014398 | 0.35372 | 0.005093 | 24.5673 | 2.0995 | 33.3852 | 70.0906 | 15.9018 | 20.2651 | 4.8137 | 70.0957 | 186.4481 | 138.7149 | 184.818 | 124.6666
2012-10-31 06:01 | 24.9793 | 206.6912 | 158.9855 | 205.0454 | 144.914 | 69.8216 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.0988 | 33.375 | 70.0482 | 15.9017 | 20.2949 | 4.8135 | 70.0533 | 186.3963 | 138.6906 | 184.7505 | 124.6191
2012-10-31 06:01 | 24.9808 | 206.6455 | 158.9521 | 205.1335 | 144.6616 | 69.8216 | 0.014382 | 0.35366 | 0.005086 | 24.5906 | 2.0987 | 33.3739 | 70.0434 | 15.9018 | 20.3205 | 4.8135 | 70.0485 | 186.325 | 138.6316 | 184.813 | 124.3411
2012-10-31 06:01 | 24.9808 | 206.6652 | 158.9133 | 205.1217 | 144.9193 | 69.8349 | 0.01437 | 0.35362 | 0.005082 | 24.6081 | 2.0989 | 33.3758 | 70.0515 | 15.9018 | 20.2924 | 4.8144 | 70.0566 | 186.3728 | 138.6209 | 184.8293 | 124.6269
2012-10-31 06:01 | 24.9711 | 206.683 | 158.8959 | 205.0923 | 144.1789 | 69.8205 | 0.014363 | 0.3536 | 0.005079 | 24.6191 | 2.0992 | 33.3811 | 70.0736 | 15.9018 | 20.359 | 4.8134 | 70.0787 | 186.324 | 138.5369 | 184.7333 | 123.8199
2012-10-31 06:01 | 24.9748 | 206.6749 | 158.8026 | 205.0803 | 143.7404 | 69.8268 | 0.014357 | 0.3536 | 0.005077 | 24.6294 | 2.0998 | 33.3901 | 70.1113 | 15.9018 | 20.3145 | 4.8139 | 70.1164 | 186.3604 | 138.4881 | 184.7658 | 123.4259
2012-10-31 06:01 | 24.9711 | 206.6791 | 158.6477 | 205.0884 | 143.3023 | 69.8182 | 0.014363 | 0.35362 | 0.005079 | 24.6201 | 2.1041 | 33.4587 | 70.3997 | 15.9018 | 20.3269 | 4.8133 | 70.4047 | 186.3522 | 138.3208 | 184.7615 | 122.9754
2012-10-31 06:01 | 24.9651 | 206.6534 | 158.4711 | 205.1178 | 144.0306 | 69.8297 | 0.01437 | 0.35359 | 0.005081 | 24.6061 | 2.1062 | 33.4927 | 70.5426 | 15.9019 | 20.3811 | 4.8141 | 70.5477 | 186.2723 | 138.09 | 184.7367 | 123.6495
2012-10-31 06:01 | 24.9651 | 206.6613 | 158.5137 | 205.0981 | 143.9921 | 69.817 | 0.014354 | 0.35371 | 0.005077 | 24.6416 | 2.1074 | 33.5116 | 70.6215 | 15.902 | 20.353 | 4.8132 | 70.6266 | 186.3083 | 138.1607 | 184.7451 | 123.6391
2012-10-31 06:01 | 24.9674 | 206.7344 | 158.4734 | 205.0768 | 143.806 | 69.8251 | 0.014367 | 0.35368 | 0.005081 | 24.6173 | 2.1083 | 33.5257 | 70.6816 | 15.9019 | 20.3432 | 4.8137 | 70.6866 | 186.3912 | 138.1302 | 184.7336 | 123.4628
2012-10-31 06:01 | 24.9659 | 206.7172 | 158.437 | 205.1029 | 143.8891 | 69.8343 | 0.014367 | 0.35368 | 0.005081 | 24.6173 | 2.109 | 33.5364 | 70.727 | 15.9019 | 20.3979 | 4.8144 | 70.732 | 186.3193 | 138.0391 | 184.705 | 123.4912
2012-10-31 06:01 | 24.9576 | 206.6498 | 158.3783 | 205.0985 | 144.3115 | 69.8303 | 0.014373 | 0.35368 | 0.005083 | 24.607 | 2.1094 | 33.5431 | 70.755 | 15.9019 | 20.3535 | 4.8141 | 70.7601 | 186.2963 | 138.0248 | 184.745 | 123.958
2012-10-31 06:01 | 24.9554 | 206.6791 | 158.4924 | 205.0766 | 144.4554 | 69.8395 | 0.014376 | 0.35366 | 0.005084 | 24.6009 | 2.1096 | 33.5461 | 70.7676 | 15.9019 | 20.3593 | 4.8147 | 70.7727 | 186.3198 | 138.1331 | 184.7173 | 124.0961
2012-10-31 06:01 | 24.9546 | 206.702 | 158.4722 | 205.0404 | 144.4508 | 69.8384 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.1096 | 33.5471 | 70.7711 | 15.9021 | 20.3385 | 4.8147 | 70.7762 | 186.3635 | 138.1337 | 184.7019 | 124.1123
2012-10-31 06:01 | 24.9546 | 206.6665 | 158.5149 | 205.0955 | 144.4123 | 69.8384 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.1096 | 33.5473 | 70.7718 | 15.9021 | 20.3184 | 4.8147 | 70.7768 | 186.3481 | 138.1965 | 184.7771 | 124.0939
2012-10-31 06:01 | 24.9464 | 206.6386 | 158.5261 | 205.0873 | 144.4849 | 69.8442 | 0.01437 | 0.35369 | 0.005083 | 24.6132 | 2.1097 | 33.5485 | 70.7775 | 15.902 | 20.3102 | 4.8151 | 70.7826 | 186.3284 | 138.2159 | 184.7771 | 124.1747
2012-10-31 06:01 | 24.9509 | 206.6904 | 158.5655 | 205.0839 | 144.5509 | 69.8413 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1098 | 33.5497 | 70.7828 | 15.9019 | 20.3468 | 4.8149 | 70.7879 | 186.3436 | 138.2187 | 184.7371 | 124.2041
2012-10-31 06:01 | 24.9449 | 206.6332 | 158.575 | 205.1173 | 144.5988 | 69.8372 | 0.01437 | 0.35376 | 0.005084 | 24.6182 | 2.1098 | 33.5501 | 70.7846 | 15.9019 | 20.3448 | 4.8146 | 70.7896 | 186.2884 | 138.2302 | 184.7725 | 124.254
2012-10-31 06:01 | 24.9449 | 206.6293 | 158.606 | 205.0819 | 144.6488 | 69.8442 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1099 | 33.5508 | 70.7873 | 15.9019 | 20.3328 | 4.8151 | 70.7924 | 186.2965 | 138.2732 | 184.7491 | 124.316
2012-10-31 06:01 | 24.9419 | 206.6499 | 158.6805 | 205.071 | 144.6804 | 69.8395 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.1099 | 33.5509 | 70.7874 | 15.902 | 20.3418 | 4.8147 | 70.7925 | 186.3081 | 138.3387 | 184.7292 | 124.3386
2012-10-31 06:01 | 24.9397 | 206.6792 | 158.6745 | 205.0806 | 144.7051 | 69.8459 | 0.01437 | 0.35375 | 0.005083 | 24.6172 | 2.1098 | 33.5506 | 70.7865 | 15.902 | 20.3316 | 4.8152 | 70.7916 | 186.3476 | 138.3429 | 184.749 | 124.3735
2012-10-31 06:02 | 24.9434 | 206.6317 | 158.7208 | 205.1158 | 144.7165 | 69.8551 | 0.014373 | 0.35379 | 0.005085 | 24.615 | 2.1099 | 33.5506 | 70.7872 | 15.9017 | 20.3513 | 4.8158 | 70.7923 | 186.2804 | 138.3695 | 184.7645 | 124.3652
2012-10-31 06:02 | 24.9329 | 206.6645 | 158.7297 | 205.062 | 144.6368 | 69.8476 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.1098 | 33.5508 | 70.7869 | 15.902 | 20.3208 | 4.8153 | 70.792 | 186.3437 | 138.4089 | 184.7412 | 124.316
2012-10-31 06:02 | 24.9329 | 206.6448 | 158.7026 | 205.1053 | 144.7483 | 69.8575 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1098 | 33.5505 | 70.786 | 15.902 | 20.3449 | 4.816 | 70.791 | 186.2999 | 138.3577 | 184.7604 | 124.4034
2012-10-31 06:02 | 24.9352 | 206.6904 | 158.7591 | 205.1194 | 144.843 | 69.8465 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1098 | 33.5496 | 70.782 | 15.9019 | 20.315 | 4.8152 | 70.7871 | 186.3754 | 138.4441 | 184.8044 | 124.528
2012-10-31 06:02 | 24.9397 | 206.6477 | 158.783 | 205.0964 | 144.8513 | 69.8499 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1098 | 33.55 | 70.7837 | 15.902 | 20.3557 | 4.8155 | 70.7888 | 186.292 | 138.4273 | 184.7407 | 124.4956
2012-10-31 06:02 | 24.9374 | 206.6611 | 158.835 | 205.0823 | 144.8528 | 69.8546 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1097 | 33.5487 | 70.7789 | 15.9018 | 20.3333 | 4.8158 | 70.784 | 186.3278 | 138.5017 | 184.749 | 124.5195
2012-10-31 06:02 | 24.9329 | 206.696 | 158.8228 | 205.1329 | 144.9484 | 69.8476 | 0.014373 | 0.35384 | 0.005086 | 24.6181 | 2.1097 | 33.5479 | 70.7749 | 15.902 | 20.3087 | 4.8153 | 70.78 | 186.3873 | 138.5141 | 184.8242 | 124.6397
2012-10-31 06:02 | 24.9367 | 206.688 | 158.8576 | 205.0973 | 144.9252 | 69.8546 | 0.014363 | 0.35373 | 0.005081 | 24.6281 | 2.1097 | 33.5478 | 70.7753 | 15.9018 | 20.3487 | 4.8158 | 70.7804 | 186.3393 | 138.5089 | 184.7486 | 124.5765
2012-10-31 06:02 | 24.9352 | 206.6904 | 158.8716 | 205.1076 | 144.8968 | 69.8505 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1096 | 33.5471 | 70.772 | 15.9019 | 20.2669 | 4.8155 | 70.7771 | 186.4235 | 138.6047 | 184.8407 | 124.6299
2012-10-31 06:02 | 24.9404 | 206.7271 | 158.8574 | 205.1364 | 144.9251 | 69.8523 | 0.01437 | 0.35381 | 0.005084 | 24.6212 | 2.1096 | 33.5464 | 70.7689 | 15.9019 | 20.2921 | 4.8156 | 70.7739 | 186.435 | 138.5653 | 184.8443 | 124.633
2012-10-31 06:02 | 24.9337 | 206.7165 | 158.8778 | 205.1219 | 144.9569 | 69.8528 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1096 | 33.5469 | 70.7714 | 15.9018 | 20.2935 | 4.8157 | 70.7765 | 186.423 | 138.5843 | 184.8284 | 124.6634
2012-10-31 06:02 | 24.9299 | 206.6969 | 158.9245 | 205.1535 | 144.9492 | 69.8546 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1096 | 33.5466 | 70.7698 | 15.9019 | 20.3378 | 4.8158 | 70.7749 | 186.3591 | 138.5867 | 184.8157 | 124.6114
2012-10-31 06:02 | 24.9344 | 206.7369 | 158.9328 | 205.1659 | 144.9614 | 69.8563 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1095 | 33.5455 | 70.7651 | 15.9019 | 20.2902 | 4.8159 | 70.7701 | 186.4467 | 138.6426 | 184.8757 | 124.6712
2012-10-31 06:02 | 24.9329 | 206.7511 | 158.9197 | 205.1408 | 144.9907 | 69.8442 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1095 | 33.5446 | 70.7615 | 15.9019 | 20.2846 | 4.8151 | 70.7665 | 186.4665 | 138.6351 | 184.8562 | 124.7061
2012-10-31 06:02 | 24.9397 | 206.7776 | 158.9575 | 205.1712 | 145.0167 | 69.8551 | 0.01437 | 0.35378 | 0.005084 | 24.6192 | 2.1095 | 33.5447 | 70.762 | 15.9018 | 20.2914 | 4.8158 | 70.7671 | 186.4862 | 138.6661 | 184.8798 | 124.7253
2012-10-31 06:02 | 24.9322 | 206.7701 | 158.9461 | 205.1794 | 145.0554 | 69.8661 | 0.014373 | 0.35369 | 0.005084 | 24.608 | 2.1095 | 33.5444 | 70.7608 | 15.9018 | 20.292 | 4.8166 | 70.7658 | 186.4781 | 138.6541 | 184.8874 | 124.7634
2012-10-31 06:02 | 24.9344 | 206.7526 | 158.9677 | 205.1816 | 145.0922 | 69.8546 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.1095 | 33.5441 | 70.7598 | 15.9018 | 20.2942 | 4.8158 | 70.7649 | 186.4584 | 138.6735 | 184.8874 | 124.798
2012-10-31 06:02 | 24.9217 | 206.7596 | 159.0093 | 205.2083 | 145.0526 | 69.8603 | 0.014373 | 0.35381 | 0.005085 | 24.6161 | 2.1094 | 33.543 | 70.7549 | 15.9018 | 20.2935 | 4.8162 | 70.76 | 186.4661 | 138.7158 | 184.9148 | 124.7591
2012-10-31 06:02 | 24.9225 | 206.7959 | 159.0489 | 205.1776 | 145.088 | 69.8603 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.1093 | 33.5422 | 70.7515 | 15.9018 | 20.3345 | 4.8162 | 70.7566 | 186.4614 | 138.7144 | 184.8431 | 124.7535
2012-10-31 06:02 | 24.924 | 206.8289 | 159.0388 | 205.187 | 145.1241 | 69.8638 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1093 | 33.5412 | 70.7472 | 15.9019 | 20.3199 | 4.8164 | 70.7523 | 186.509 | 138.7189 | 184.8671 | 124.8042
2012-10-31 06:02 | 24.9314 | 206.8244 | 159.0694 | 205.1983 | 145.0931 | 69.869 | 0.014367 | 0.35373 | 0.005082 | 24.6213 | 2.1092 | 33.5408 | 70.7457 | 15.9018 | 20.2992 | 4.8168 | 70.7507 | 186.5252 | 138.7702 | 184.8991 | 124.7939
2012-10-31 06:02 | 24.924 | 206.8564 | 159.097 | 205.2027 | 145.0934 | 69.8667 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1092 | 33.54 | 70.7426 | 15.9018 | 20.3239 | 4.8166 | 70.7477 | 186.5325 | 138.7731 | 184.8788 | 124.7695
2012-10-31 06:02 | 24.9195 | 206.8519 | 159.0692 | 205.2297 | 145.0696 | 69.8725 | 0.014373 | 0.35382 | 0.005085 | 24.6171 | 2.1092 | 33.5392 | 70.7396 | 15.9017 | 20.2753 | 4.817 | 70.7447 | 186.5766 | 138.7939 | 184.9544 | 124.7943
2012-10-31 06:03 | 24.9157 | 206.8639 | 159.0809 | 205.2614 | 145.0312 | 69.869 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1092 | 33.5394 | 70.7405 | 15.9016 | 20.3277 | 4.8168 | 70.7456 | 186.5362 | 138.7532 | 184.9337 | 124.7035
2012-10-31 06:03 | 24.9165 | 206.8962 | 159.0933 | 205.2267 | 145.0512 | 69.8569 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1092 | 33.539 | 70.739 | 15.9016 | 20.3044 | 4.8159 | 70.7441 | 186.5918 | 138.7889 | 184.9223 | 124.7468
2012-10-31 06:03 | 24.9068 | 206.8865 | 159.041 | 205.221 | 145.1685 | 69.8765 | 0.014373 | 0.35376 | 0.005085 | 24.613 | 2.1091 | 33.5385 | 70.7367 | 15.9017 | 20.3228 | 4.8173 | 70.7418 | 186.5637 | 138.7182 | 184.8982 | 124.8457
2012-10-31 06:03 | 24.9127 | 206.9002 | 159.1283 | 205.2229 | 145.1936 | 69.8725 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.109 | 33.5371 | 70.7309 | 15.9017 | 20.3126 | 4.817 | 70.736 | 186.5876 | 138.8157 | 184.9103 | 124.881
2012-10-31 06:03 | 24.9105 | 206.8941 | 159.0718 | 205.2483 | 145.1799 | 69.8615 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.109 | 33.5368 | 70.7289 | 15.9018 | 20.3225 | 4.8163 | 70.734 | 186.5716 | 138.7493 | 184.9258 | 124.8574
2012-10-31 06:03 | 24.903 | 206.9024 | 159.138 | 205.2841 | 145.207 | 69.8817 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1089 | 33.5354 | 70.7238 | 15.9016 | 20.315 | 4.8176 | 70.7289 | 186.5874 | 138.823 | 184.9691 | 124.892
2012-10-31 06:03 | 24.894 | 206.8973 | 159.1212 | 205.2515 | 145.1788 | 69.8661 | 0.014373 | 0.35373 | 0.005084 | 24.611 | 2.1088 | 33.5343 | 70.7184 | 15.9018 | 20.318 | 4.8166 | 70.7235 | 186.5793 | 138.8032 | 184.9335 | 124.8608
2012-10-31 06:03 | 24.8978 | 206.905 | 159.1871 | 205.271 | 145.2365 | 69.8627 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1088 | 33.5328 | 70.7125 | 15.9017 | 20.3258 | 4.8163 | 70.7176 | 186.5792 | 138.8613 | 184.9452 | 124.9107
2012-10-31 06:03 | 24.9075 | 206.9423 | 159.1774 | 205.2886 | 145.2885 | 69.8644 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1087 | 33.5326 | 70.7116 | 15.9017 | 20.3195 | 4.8165 | 70.7167 | 186.6228 | 138.8579 | 184.9691 | 124.969
2012-10-31 06:03 | 24.8963 | 206.939 | 159.174 | 205.2853 | 145.2696 | 69.8661 | 0.014373 | 0.35385 | 0.005086 | 24.6191 | 2.1087 | 33.5327 | 70.7115 | 15.9018 | 20.3163 | 4.8166 | 70.7166 | 186.6227 | 138.8577 | 184.969 | 124.9533
2012-10-31 06:03 | 24.9 | 206.9387 | 159.2126 | 205.2968 | 145.2771 | 69.8713 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1087 | 33.5323 | 70.7103 | 15.9017 | 20.328 | 4.8169 | 70.7154 | 186.6107 | 138.8846 | 184.9688 | 124.9491
2012-10-31 06:03 | 24.9045 | 206.9511 | 159.2714 | 205.2816 | 145.2932 | 69.8765 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1087 | 33.532 | 70.7094 | 15.9017 | 20.3124 | 4.8173 | 70.7145 | 186.6387 | 138.959 | 184.9692 | 124.9808
2012-10-31 06:03 | 24.9038 | 206.9819 | 159.2241 | 205.3006 | 145.2886 | 69.8771 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1087 | 33.5314 | 70.7065 | 15.9017 | 20.2957 | 4.8173 | 70.7116 | 186.6862 | 138.9284 | 185.0049 | 124.9929
2012-10-31 06:03 | 24.9045 | 206.9708 | 159.2636 | 205.3565 | 145.3124 | 69.8684 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1086 | 33.5303 | 70.7021 | 15.9016 | 20.3245 | 4.8167 | 70.7072 | 186.6463 | 138.9391 | 185.032 | 124.9879
2012-10-31 06:03 | 24.8978 | 206.9562 | 159.2608 | 205.3379 | 145.2826 | 69.8754 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1085 | 33.5293 | 70.6975 | 15.9018 | 20.3178 | 4.8172 | 70.7025 | 186.6384 | 138.943 | 185.0201 | 124.9648
2012-10-31 06:03 | 24.9105 | 207.0044 | 159.2696 | 205.3467 | 145.2953 | 69.8777 | 0.01437 | 0.35378 | 0.005084 | 24.6192 | 2.1085 | 33.5293 | 70.6975 | 15.9018 | 20.3706 | 4.8174 | 70.7026 | 186.6338 | 138.899 | 184.9761 | 124.9247
2012-10-31 06:03 | 24.9 | 206.9742 | 159.2824 | 205.3205 | 145.3118 | 69.8765 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1085 | 33.5288 | 70.6955 | 15.9017 | 20.328 | 4.8173 | 70.7006 | 186.6462 | 138.9544 | 184.9925 | 124.9838
2012-10-31 06:03 | 24.9075 | 206.9777 | 159.2938 | 205.3437 | 145.3539 | 69.8823 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1085 | 33.5283 | 70.6933 | 15.9018 | 20.3556 | 4.8177 | 70.6984 | 186.6221 | 138.9382 | 184.9881 | 124.9983
2012-10-31 06:03 | 24.8963 | 206.998 | 159.3214 | 205.3286 | 145.3542 | 69.8771 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1085 | 33.5278 | 70.6917 | 15.9016 | 20.3243 | 4.8173 | 70.6968 | 186.6737 | 138.9971 | 185.0043 | 125.0299
2012-10-31 06:03 | 24.9053 | 207.0425 | 159.2993 | 205.3651 | 145.3709 | 69.8765 | 0.014389 | 0.35381 | 0.005091 | 24.5887 | 2.1085 | 33.5278 | 70.692 | 15.9016 | 20.3413 | 4.8173 | 70.6971 | 186.7012 | 138.958 | 185.0238 | 125.0296
2012-10-31 06:03 | 24.9023 | 207.0395 | 159.3196 | 205.3582 | 145.3602 | 69.8875 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1084 | 33.5272 | 70.6897 | 15.9015 | 20.3584 | 4.818 | 70.6948 | 186.6811 | 138.9612 | 184.9998 | 125.0018
2012-10-31 06:03 | 24.9 | 207.0451 | 159.3367 | 205.3638 | 145.4003 | 69.884 | 0.014392 | 0.35382 | 0.005092 | 24.5846 | 2.1084 | 33.5264 | 70.6861 | 15.9016 | 20.32 | 4.8178 | 70.6912 | 186.7251 | 139.0167 | 185.0438 | 125.0803
2012-10-31 06:04 | 24.9038 | 207.0961 | 159.3832 | 205.3991 | 145.331 | 69.8944 | 0.014373 | 0.35376 | 0.005085 | 24.613 | 2.1084 | 33.5262 | 70.6855 | 15.9015 | 20.3238 | 4.8185 | 70.6906 | 186.7723 | 139.0594 | 185.0753 | 125.0072
2012-10-31 06:04 | 24.9038 | 207.1 | 159.325 | 205.3833 | 145.3271 | 69.8898 | 0.01437 | 0.35376 | 0.005084 | 24.6182 | 2.1083 | 33.5253 | 70.681 | 15.9016 | 20.3438 | 4.8182 | 70.6861 | 186.7562 | 138.9812 | 185.0395 | 124.9833
2012-10-31 06:04 | 24.8918 | 207.0841 | 159.3363 | 205.3949 | 145.3613 | 69.8846 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1083 | 33.5253 | 70.6813 | 15.9016 | 20.2676 | 4.8178 | 70.6864 | 186.8165 | 139.0687 | 185.1273 | 125.0937
2012-10-31 06:04 | 24.8963 | 207.0886 | 159.3175 | 205.3916 | 145.3696 | 69.8771 | 0.014386 | 0.35386 | 0.005091 | 24.5978 | 2.1082 | 33.5243 | 70.6771 | 15.9016 | 20.3163 | 4.8173 | 70.6822 | 186.7723 | 139.0012 | 185.0753 | 125.0533
2012-10-31 06:04 | 24.891 | 207.0479 | 159.3471 | 205.3981 | 145.3528 | 69.8846 | 0.01437 | 0.35379 | 0.005084 | 24.6202 | 2.1082 | 33.5235 | 70.6731 | 15.9018 | 20.2749 | 4.8178 | 70.6782 | 186.773 | 139.0722 | 185.1232 | 125.0779
2012-10-31 06:04 | 24.9008 | 207.1089 | 159.3569 | 205.4118 | 145.4357 | 69.8823 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1082 | 33.5232 | 70.672 | 15.9017 | 20.2686 | 4.8177 | 70.6771 | 186.8403 | 139.0883 | 185.1432 | 125.1671
2012-10-31 06:04 | 24.8881 | 207.108 | 159.3558 | 205.4464 | 145.5192 | 69.8916 | 0.014376 | 0.35385 | 0.005087 | 24.6139 | 2.1081 | 33.5225 | 70.6692 | 15.9017 | 20.2358 | 4.8183 | 70.6742 | 186.8722 | 139.12 | 185.2106 | 125.2834
2012-10-31 06:04 | 24.8866 | 207.1222 | 159.397 | 205.4134 | 145.3869 | 69.876 | 0.014376 | 0.35384 | 0.005087 | 24.613 | 2.1081 | 33.5228 | 70.6708 | 15.9016 | 20.3226 | 4.8173 | 70.6759 | 186.7996 | 139.0744 | 185.0908 | 125.0643
2012-10-31 06:04 | 24.8888 | 207.1205 | 159.3876 | 205.4431 | 145.3544 | 69.8864 | 0.014398 | 0.35378 | 0.005094 | 24.5713 | 2.1081 | 33.5227 | 70.6701 | 15.9016 | 20.2566 | 4.818 | 70.6752 | 186.8639 | 139.131 | 185.1865 | 125.0978
2012-10-31 06:04 | 24.8866 | 207.1183 | 159.3311 | 205.4645 | 145.4061 | 69.8852 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.108 | 33.521 | 70.6631 | 15.9016 | 20.2905 | 4.8179 | 70.6682 | 186.8278 | 139.0406 | 185.174 | 125.1156
2012-10-31 06:04 | 24.8895 | 207.1015 | 159.3572 | 205.4635 | 145.4283 | 69.8956 | 0.014386 | 0.35384 | 0.00509 | 24.5959 | 2.108 | 33.5208 | 70.6624 | 15.9016 | 20.2774 | 4.8186 | 70.6675 | 186.8241 | 139.0798 | 185.1861 | 125.1509
2012-10-31 06:04 | 24.8806 | 207.1477 | 159.3716 | 205.4389 | 145.4848 | 69.8806 | 0.014363 | 0.35386 | 0.005083 | 24.6372 | 2.108 | 33.5205 | 70.6616 | 15.9015 | 20.2524 | 4.8176 | 70.6667 | 186.8953 | 139.1192 | 185.1865 | 125.2324
2012-10-31 06:04 | 24.8836 | 207.1507 | 159.3979 | 205.4537 | 145.4493 | 69.8788 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.1079 | 33.5194 | 70.6564 | 15.9016 | 20.2956 | 4.8174 | 70.6615 | 186.8551 | 139.1023 | 185.1581 | 125.1537
2012-10-31 06:04 | 24.8851 | 207.1365 | 159.411 | 205.4552 | 145.5278 | 69.8788 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1079 | 33.5189 | 70.6539 | 15.9017 | 20.277 | 4.8174 | 70.659 | 186.8595 | 139.134 | 185.1782 | 125.2508
2012-10-31 06:04 | 24.8836 | 207.131 | 159.425 | 205.4694 | 145.5494 | 69.8829 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1079 | 33.5186 | 70.6532 | 15.9015 | 20.3036 | 4.8177 | 70.6583 | 186.8274 | 139.1214 | 185.1658 | 125.2458
2012-10-31 06:04 | 24.8761 | 207.1078 | 159.4486 | 205.4659 | 145.5919 | 69.895 | 0.014395 | 0.35379 | 0.005093 | 24.5774 | 2.1079 | 33.5195 | 70.6567 | 15.9016 | 20.2961 | 4.8186 | 70.6618 | 186.8117 | 139.1525 | 185.1698 | 125.2958
2012-10-31 06:04 | 24.8858 | 207.149 | 159.4621 | 205.4834 | 145.54 | 69.8742 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1079 | 33.5187 | 70.6536 | 15.9016 | 20.2817 | 4.8171 | 70.6587 | 186.8673 | 139.1804 | 185.2017 | 125.2583
2012-10-31 06:04 | 24.8761 | 207.1708 | 159.4951 | 205.4974 | 145.4995 | 69.8869 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1078 | 33.5177 | 70.6493 | 15.9016 | 20.2961 | 4.818 | 70.6544 | 186.8747 | 139.199 | 185.2013 | 125.2034
2012-10-31 06:04 | 24.8806 | 207.1202 | 159.4957 | 205.5215 | 145.5887 | 69.891 | 0.014376 | 0.35385 | 0.005087 | 24.6139 | 2.1078 | 33.5174 | 70.6479 | 15.9016 | 20.3046 | 4.8183 | 70.653 | 186.8156 | 139.1911 | 185.2169 | 125.2841
2012-10-31 06:04 | 24.8836 | 207.1743 | 159.522 | 205.4891 | 145.5571 | 69.8956 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1078 | 33.5167 | 70.6453 | 15.9015 | 20.2795 | 4.8186 | 70.6504 | 186.8948 | 139.2425 | 185.2096 | 125.2776
2012-10-31 06:04 | 24.8836 | 207.2058 | 159.5026 | 205.5167 | 145.5032 | 69.8887 | 0.014363 | 0.35381 | 0.005082 | 24.6332 | 2.1077 | 33.5155 | 70.6405 | 15.9014 | 20.2795 | 4.8181 | 70.6456 | 186.9263 | 139.2231 | 185.2372 | 125.2237
2012-10-31 06:04 | 24.8873 | 207.1977 | 159.4869 | 205.5046 | 145.6031 | 69.88 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1076 | 33.5149 | 70.6376 | 15.9016 | 20.2993 | 4.8175 | 70.6426 | 186.8984 | 139.1876 | 185.2053 | 125.3038
2012-10-31 06:04 | 24.8851 | 207.1955 | 159.5274 | 205.5142 | 145.7087 | 69.8916 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1076 | 33.514 | 70.6333 | 15.9016 | 20.269 | 4.8183 | 70.6384 | 186.9265 | 139.2584 | 185.2452 | 125.4397
2012-10-31 06:04 | 24.8866 | 207.2049 | 159.5366 | 205.5197 | 145.7487 | 69.8817 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1076 | 33.5136 | 70.632 | 15.9016 | 20.2905 | 4.8176 | 70.6371 | 186.9144 | 139.2461 | 185.2292 | 125.4582
2012-10-31 06:05 | 24.8783 | 207.1848 | 159.5516 | 205.535 | 145.7327 | 69.8933 | 0.014373 | 0.35384 | 0.005086 | 24.6181 | 2.1076 | 33.5136 | 70.6321 | 15.9016 | 20.2903 | 4.8184 | 70.6372 | 186.8945 | 139.2613 | 185.2447 | 125.4424
2012-10-31 06:05 | 24.8813 | 207.2035 | 159.6322 | 205.5183 | 145.6279 | 69.8898 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1076 | 33.5133 | 70.6314 | 15.9015 | 20.2611 | 4.8182 | 70.6365 | 186.9424 | 139.3711 | 185.2572 | 125.3668
2012-10-31 06:05 | 24.8716 | 207.1938 | 159.5954 | 205.5244 | 145.6413 | 69.8864 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1075 | 33.5128 | 70.6286 | 15.9016 | 20.2434 | 4.818 | 70.6337 | 186.9504 | 139.352 | 185.281 | 125.3979
2012-10-31 06:05 | 24.8761 | 207.1905 | 159.596 | 205.5249 | 145.5957 | 69.9014 | 0.014379 | 0.35384 | 0.005088 | 24.6078 | 2.1075 | 33.5123 | 70.6273 | 15.9014 | 20.268 | 4.819 | 70.6323 | 186.9225 | 139.328 | 185.2569 | 125.3277
2012-10-31 06:05 | 24.8701 | 207.2081 | 159.6055 | 205.5662 | 145.6706 | 69.8829 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1075 | 33.5119 | 70.6254 | 15.9015 | 20.3101 | 4.8177 | 70.6305 | 186.898 | 139.2954 | 185.2561 | 125.3605
2012-10-31 06:05 | 24.8649 | 207.2462 | 159.6313 | 205.5098 | 145.7116 | 69.8817 | 0.014376 | 0.35385 | 0.005087 | 24.6139 | 2.1075 | 33.5122 | 70.6269 | 15.9015 | 20.317 | 4.8176 | 70.6319 | 186.9292 | 139.3143 | 185.1928 | 125.3946
2012-10-31 06:05 | 24.8708 | 207.2167 | 159.645 | 205.5669 | 145.6597 | 69.8817 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1075 | 33.5115 | 70.6247 | 15.9013 | 20.3189 | 4.8176 | 70.6298 | 186.8978 | 139.3261 | 185.248 | 125.3408
2012-10-31 06:05 | 24.8708 | 207.1891 | 159.6217 | 205.5708 | 145.6135 | 69.8904 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1074 | 33.5113 | 70.6232 | 15.9014 | 20.343 | 4.8182 | 70.6283 | 186.8461 | 139.2787 | 185.2278 | 125.2705
2012-10-31 06:05 | 24.8664 | 207.2241 | 159.6018 | 205.6018 | 145.563 | 69.8788 | 0.014395 | 0.35382 | 0.005093 | 24.5794 | 2.1074 | 33.5114 | 70.6235 | 15.9014 | 20.2864 | 4.8174 | 70.6286 | 186.9377 | 139.3154 | 185.3154 | 125.2766
2012-10-31 06:05 | 24.8716 | 207.2726 | 159.5992 | 205.611 | 145.6528 | 69.8881 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1074 | 33.5111 | 70.6226 | 15.9013 | 20.3157 | 4.8181 | 70.6277 | 186.9569 | 139.2835 | 185.2953 | 125.3371
2012-10-31 06:05 | 24.8604 | 207.2378 | 159.5958 | 205.5998 | 145.5339 | 69.906 | 0.014386 | 0.35384 | 0.00509 | 24.5959 | 2.1074 | 33.5102 | 70.6189 | 15.9013 | 20.3245 | 4.8193 | 70.624 | 186.9133 | 139.2713 | 185.2753 | 125.2094
2012-10-31 06:05 | 24.8581 | 207.2237 | 159.6206 | 205.6132 | 145.47 | 69.8864 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1073 | 33.5093 | 70.6152 | 15.9013 | 20.2781 | 4.818 | 70.6203 | 186.9456 | 139.3425 | 185.3351 | 125.1919
2012-10-31 06:05 | 24.8574 | 207.2702 | 159.5695 | 205.5771 | 145.4924 | 69.8881 | 0.014392 | 0.35386 | 0.005093 | 24.5875 | 2.1074 | 33.5097 | 70.6169 | 15.9013 | 20.3055 | 4.8181 | 70.622 | 186.9647 | 139.264 | 185.2716 | 125.1869
2012-10-31 06:05 | 24.8634 | 207.2605 | 159.5794 | 205.5595 | 145.5061 | 69.8748 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1073 | 33.5087 | 70.6126 | 15.9013 | 20.3436 | 4.8172 | 70.6177 | 186.9169 | 139.2358 | 185.2159 | 125.1625
2012-10-31 06:05 | 24.8551 | 207.2719 | 159.575 | 205.5472 | 145.3169 | 69.895 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1073 | 33.508 | 70.6097 | 15.9013 | 20.3313 | 4.8186 | 70.6148 | 186.9406 | 139.2437 | 185.2159 | 124.9856
2012-10-31 06:05 | 24.8596 | 207.3 | 159.5329 | 205.6226 | 145.306 | 69.8904 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1072 | 33.5078 | 70.609 | 15.9012 | 20.3358 | 4.8182 | 70.6141 | 186.9642 | 139.1971 | 185.2868 | 124.9702
2012-10-31 06:05 | 24.8626 | 207.2912 | 159.5243 | 205.5902 | 145.3321 | 69.8864 | 0.014363 | 0.35382 | 0.005082 | 24.6342 | 2.1072 | 33.5075 | 70.6082 | 15.9012 | 20.3348 | 4.818 | 70.6133 | 186.9564 | 139.1895 | 185.2554 | 124.9973
2012-10-31 06:05 | 24.8611 | 207.2897 | 159.5267 | 205.6005 | 145.3114 | 69.9037 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1071 | 33.5058 | 70.6009 | 15.9012 | 20.3132 | 4.8192 | 70.606 | 186.9765 | 139.2135 | 185.2873 | 124.9982
2012-10-31 06:05 | 24.8439 | 207.2291 | 159.4939 | 205.5872 | 145.2826 | 69.8979 | 0.014398 | 0.35378 | 0.005094 | 24.5713 | 2.1071 | 33.5049 | 70.5968 | 15.9012 | 20.308 | 4.8188 | 70.6019 | 186.9211 | 139.1859 | 185.2792 | 124.9746
2012-10-31 06:05 | 24.8581 | 207.2985 | 159.4461 | 205.6054 | 145.3738 | 69.8939 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1071 | 33.5062 | 70.602 | 15.9013 | 20.3303 | 4.8185 | 70.6071 | 186.9682 | 139.1158 | 185.2751 | 125.0435
2012-10-31 06:05 | 24.8551 | 207.2955 | 159.4935 | 205.626 | 145.3746 | 69.8921 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1071 | 33.5061 | 70.6013 | 15.9014 | 20.3273 | 4.8184 | 70.6064 | 186.9682 | 139.1662 | 185.2987 | 125.0473
2012-10-31 06:05 | 24.8506 | 207.291 | 159.5006 | 205.586 | 145.3547 | 69.8869 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.1072 | 33.5061 | 70.6025 | 15.9011 | 20.3067 | 4.818 | 70.6075 | 186.9843 | 139.1939 | 185.2793 | 125.048
2012-10-31 06:05 | 24.8521 | 207.3161 | 159.4401 | 205.6466 | 145.2254 | 69.8904 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1071 | 33.506 | 70.6017 | 15.9012 | 20.3082 | 4.8182 | 70.6068 | 187.0079 | 139.1319 | 185.3384 | 124.9172
2012-10-31 06:05 | 24.8492 | 207.3211 | 159.4061 | 205.6004 | 145.057 | 69.8991 | 0.014376 | 0.35388 | 0.005087 | 24.616 | 2.1072 | 33.5063 | 70.6032 | 15.9011 | 20.2852 | 4.8188 | 70.6083 | 187.0359 | 139.1209 | 185.3152 | 124.7718
2012-10-31 06:05 | 24.8559 | 207.3002 | 159.3934 | 205.6583 | 145.0368 | 69.9002 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1072 | 33.5064 | 70.6038 | 15.9011 | 20.2438 | 4.8189 | 70.6089 | 187.0564 | 139.1496 | 185.4145 | 124.793
2012-10-31 06:06 | 24.8484 | 207.3163 | 159.3588 | 205.6035 | 145.137 | 69.9008 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.1071 | 33.5055 | 70.5995 | 15.9012 | 20.2042 | 4.819 | 70.6046 | 187.1121 | 139.1546 | 185.3993 | 124.9328
2012-10-31 06:06 | 24.8454 | 207.274 | 159.3092 | 205.6281 | 145.3341 | 69.8898 | 0.014379 | 0.35385 | 0.005088 | 24.6088 | 2.1071 | 33.5047 | 70.5964 | 15.9012 | 20.2373 | 4.8182 | 70.6014 | 187.0367 | 139.0719 | 185.3908 | 125.0968
2012-10-31 06:06 | 24.8439 | 207.2685 | 159.3427 | 205.6541 | 145.2249 | 69.8875 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.107 | 33.5037 | 70.5928 | 15.9011 | 20.2599 | 4.818 | 70.5979 | 187.0086 | 139.0828 | 185.3942 | 124.965
2012-10-31 06:06 | 24.8409 | 207.2655 | 159.3203 | 205.6472 | 145.2373 | 69.88 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.107 | 33.5042 | 70.5944 | 15.9011 | 20.2609 | 4.8175 | 70.5995 | 187.0046 | 139.0594 | 185.3863 | 124.9764
2012-10-31 06:06 | 24.8454 | 207.2897 | 159.317 | 205.6714 | 145.3341 | 69.891 | 0.014404 | 0.35388 | 0.005097 | 24.5681 | 2.107 | 33.5042 | 70.5936 | 15.9013 | 20.2413 | 4.8183 | 70.5987 | 187.0484 | 139.0757 | 185.4301 | 125.0928
2012-10-31 06:06 | 24.8424 | 207.2946 | 159.3256 | 205.6054 | 145.2696 | 69.8892 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.107 | 33.5038 | 70.592 | 15.9013 | 20.2624 | 4.8182 | 70.5971 | 187.0322 | 139.0632 | 185.343 | 125.0072
2012-10-31 06:06 | 24.8334 | 207.2935 | 159.3128 | 205.6476 | 145.2413 | 69.8927 | 0.014379 | 0.35386 | 0.005088 | 24.6098 | 2.1069 | 33.5025 | 70.5865 | 15.9013 | 20.2213 | 4.8184 | 70.5916 | 187.0722 | 139.0915 | 185.4263 | 125.02
2012-10-31 06:06 | 24.8447 | 207.2811 | 159.3667 | 205.6156 | 145.4104 | 69.876 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.107 | 33.503 | 70.5898 | 15.9011 | 20.2125 | 4.8173 | 70.5949 | 187.0686 | 139.1542 | 185.4031 | 125.1979
2012-10-31 06:06 | 24.8417 | 207.2939 | 159.3831 | 205.6519 | 145.3766 | 69.8933 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1069 | 33.5029 | 70.5889 | 15.9012 | 20.2376 | 4.8184 | 70.594 | 187.0563 | 139.1455 | 185.4143 | 125.139
2012-10-31 06:06 | 24.8357 | 207.3036 | 159.35 | 205.5948 | 145.5092 | 69.8852 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1069 | 33.5021 | 70.5859 | 15.9011 | 20.2155 | 4.8179 | 70.591 | 187.0881 | 139.1345 | 185.3793 | 125.2937
2012-10-31 06:06 | 24.8454 | 207.3133 | 159.3636 | 205.6478 | 145.4457 | 69.8835 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1069 | 33.5019 | 70.5852 | 15.901 | 20.2493 | 4.8178 | 70.5903 | 187.064 | 139.1143 | 185.3985 | 125.1964
2012-10-31 06:06 | 24.8424 | 207.2867 | 159.3761 | 205.6251 | 145.4581 | 69.8852 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1068 | 33.5011 | 70.5812 | 15.9011 | 20.2222 | 4.8179 | 70.5863 | 187.0645 | 139.1539 | 185.4029 | 125.2359
2012-10-31 06:06 | 24.8439 | 207.2607 | 159.3698 | 205.6069 | 145.4635 | 69.8985 | 0.014395 | 0.35375 | 0.005092 | 24.5744 | 2.1067 | 33.4994 | 70.5741 | 15.9012 | 20.2599 | 4.8188 | 70.5792 | 187.0008 | 139.1099 | 185.347 | 125.2036
2012-10-31 06:06 | 24.8379 | 207.2665 | 159.4142 | 205.6836 | 145.4613 | 69.895 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.1068 | 33.4996 | 70.5755 | 15.9011 | 20.2458 | 4.8186 | 70.5806 | 187.0207 | 139.1684 | 185.4378 | 125.2155
2012-10-31 06:06 | 24.8402 | 207.2727 | 159.4088 | 205.6111 | 145.5137 | 69.8927 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1068 | 33.4999 | 70.5766 | 15.901 | 20.2562 | 4.8184 | 70.5817 | 187.0165 | 139.1526 | 185.3549 | 125.2575
2012-10-31 06:06 | 24.8432 | 207.2796 | 159.4389 | 205.6416 | 145.4512 | 69.8829 | 0.014379 | 0.35385 | 0.005088 | 24.6088 | 2.1068 | 33.4996 | 70.5757 | 15.901 | 20.2873 | 4.8177 | 70.5808 | 186.9923 | 139.1516 | 185.3543 | 125.1639
2012-10-31 06:06 | 24.8357 | 207.2997 | 159.412 | 205.6184 | 145.4322 | 69.8979 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.1067 | 33.4991 | 70.5737 | 15.9009 | 20.2677 | 4.8188 | 70.5788 | 187.032 | 139.1443 | 185.3507 | 125.1645
2012-10-31 06:06 | 24.8334 | 207.2856 | 159.4679 | 205.624 | 145.3876 | 69.8869 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1067 | 33.4991 | 70.5737 | 15.9009 | 20.3417 | 4.818 | 70.5788 | 186.9439 | 139.1262 | 185.2823 | 125.0459
2012-10-31 06:06 | 24.8342 | 207.2943 | 159.4455 | 205.6169 | 145.4114 | 69.9031 | 0.014392 | 0.35384 | 0.005092 | 24.5856 | 2.1068 | 33.4992 | 70.5746 | 15.9009 | 20.2622 | 4.8191 | 70.5797 | 187.0321 | 139.1833 | 185.3547 | 125.1492
2012-10-31 06:06 | 24.8349 | 207.2517 | 159.4229 | 205.657 | 145.4352 | 69.8875 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.1067 | 33.499 | 70.5737 | 15.9008 | 20.3071 | 4.818 | 70.5788 | 186.9446 | 139.1158 | 185.3499 | 125.1281
2012-10-31 06:06 | 24.8357 | 207.2918 | 159.4625 | 205.6578 | 145.5015 | 69.8962 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1068 | 33.4997 | 70.5766 | 15.9008 | 20.3119 | 4.8186 | 70.5817 | 186.9799 | 139.1506 | 185.3459 | 125.1896
2012-10-31 06:06 | 24.823 | 207.2358 | 159.4343 | 205.6726 | 145.4657 | 69.8973 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.105 | 33.4704 | 70.4542 | 15.9007 | 20.2952 | 4.8187 | 70.4592 | 186.9406 | 139.1391 | 185.3774 | 125.1705
2012-10-31 06:06 | 24.8334 | 207.2974 | 159.5067 | 205.6358 | 145.4799 | 69.8898 | 0.014395 | 0.35384 | 0.005093 | 24.5805 | 2.1005 | 33.3986 | 70.1521 | 15.9007 | 20.3256 | 4.8182 | 70.1572 | 186.9718 | 139.1811 | 185.3102 | 125.1543
2012-10-31 06:06 | 24.8312 | 207.2834 | 159.5162 | 205.6572 | 145.5701 | 69.8829 | 0.014392 | 0.35365 | 0.00509 | 24.5725 | 2.0996 | 33.3846 | 70.0929 | 15.9007 | 20.3034 | 4.8177 | 70.098 | 186.98 | 139.2128 | 185.3538 | 125.2667
2012-10-31 06:06 | 24.8364 | 207.2413 | 159.4709 | 205.69 | 145.4444 | 69.8933 | 0.014379 | 0.35369 | 0.005086 | 24.5977 | 2.0989 | 33.3735 | 70.0471 | 15.9006 | 20.3126 | 4.8184 | 70.0522 | 186.9287 | 139.1583 | 185.3774 | 125.1318
2012-10-31 06:07 | 24.8334 | 207.262 | 159.4757 | 205.6436 | 145.0759 | 69.8742 | 0.014392 | 0.35365 | 0.00509 | 24.5725 | 2.0988 | 33.3723 | 70.0417 | 15.9007 | 20.3015 | 4.8171 | 70.0468 | 186.9605 | 139.1742 | 185.3421 | 124.7744
2012-10-31 06:07 | 24.8252 | 207.2735 | 159.4403 | 205.6433 | 145.1177 | 69.8765 | 0.014389 | 0.35365 | 0.005089 | 24.5777 | 2.0991 | 33.3774 | 70.063 | 15.9007 | 20.3054 | 4.8173 | 70.0681 | 186.9681 | 139.1349 | 185.3379 | 124.8123
2012-10-31 06:07 | 24.8349 | 207.2635 | 159.4035 | 205.6727 | 144.8888 | 69.8783 | 0.014367 | 0.35368 | 0.005081 | 24.6173 | 2.0994 | 33.3815 | 70.0804 | 15.9007 | 20.299 | 4.8174 | 70.0855 | 186.9645 | 139.1045 | 185.3737 | 124.5898
2012-10-31 06:07 | 24.8192 | 207.2478 | 159.3141 | 205.6491 | 144.8731 | 69.8771 | 0.014367 | 0.35359 | 0.00508 | 24.6113 | 2.0998 | 33.3881 | 70.1074 | 15.9008 | 20.2954 | 4.8173 | 70.1125 | 186.9524 | 139.0187 | 185.3537 | 124.5777
2012-10-31 06:07 | 24.8222 | 207.2586 | 159.2705 | 205.6639 | 144.7376 | 69.8788 | 0.014357 | 0.35352 | 0.005075 | 24.6234 | 2.1005 | 33.4005 | 70.1592 | 15.9009 | 20.3024 | 4.8174 | 70.1643 | 186.9562 | 138.9681 | 185.3615 | 124.4352
2012-10-31 06:07 | 24.8215 | 207.2698 | 159.2427 | 205.6554 | 144.6138 | 69.8765 | 0.014367 | 0.35352 | 0.005079 | 24.6062 | 2.1055 | 33.4798 | 70.492 | 15.901 | 20.2776 | 4.8173 | 70.497 | 186.9922 | 138.9651 | 185.3778 | 124.3362
2012-10-31 06:07 | 24.8147 | 207.2551 | 159.1273 | 205.6486 | 143.9725 | 69.8817 | 0.014367 | 0.35358 | 0.00508 | 24.6103 | 2.1068 | 33.4998 | 70.5769 | 15.9009 | 20.2909 | 4.8176 | 70.582 | 186.9642 | 138.8364 | 185.3577 | 123.6816
2012-10-31 06:07 | 24.814 | 207.2662 | 159.0606 | 205.64 | 144.1564 | 69.8725 | 0.01437 | 0.3536 | 0.005081 | 24.6071 | 2.1077 | 33.5152 | 70.6417 | 15.901 | 20.254 | 4.817 | 70.6468 | 187.0122 | 138.8066 | 185.386 | 123.9024
2012-10-31 06:07 | 24.8118 | 207.2601 | 158.9382 | 205.5945 | 144.4426 | 69.8788 | 0.01437 | 0.35366 | 0.005082 | 24.6111 | 2.1085 | 33.5275 | 70.6935 | 15.901 | 20.292 | 4.8174 | 70.6986 | 186.9681 | 138.6462 | 185.3025 | 124.1506
2012-10-31 06:07 | 24.8185 | 207.2825 | 158.9023 | 205.6406 | 144.7532 | 69.8852 | 0.01436 | 0.35359 | 0.005078 | 24.6233 | 2.109 | 33.5359 | 70.7287 | 15.901 | 20.2505 | 4.8179 | 70.7338 | 187.032 | 138.6518 | 185.3901 | 124.5027
2012-10-31 06:07 | 24.811 | 207.2789 | 158.9141 | 205.6449 | 144.9457 | 69.8892 | 0.014367 | 0.35362 | 0.00508 | 24.6133 | 2.1094 | 33.5411 | 70.7508 | 15.901 | 20.2711 | 4.8182 | 70.7559 | 187.0078 | 138.643 | 185.3738 | 124.6746
2012-10-31 06:07 | 24.8147 | 207.2669 | 158.9683 | 205.621 | 144.8609 | 69.8933 | 0.014382 | 0.35363 | 0.005086 | 24.5886 | 2.1095 | 33.5437 | 70.7617 | 15.9009 | 20.2387 | 4.8184 | 70.7668 | 187.0282 | 138.7296 | 185.3823 | 124.6222
2012-10-31 06:07 | 24.811 | 207.275 | 159.0072 | 205.6134 | 144.788 | 69.8869 | 0.014367 | 0.35365 | 0.005081 | 24.6153 | 2.1097 | 33.5462 | 70.7722 | 15.901 | 20.2069 | 4.818 | 70.7773 | 187.0681 | 138.8003 | 185.4065 | 124.5811
2012-10-31 06:07 | 24.8028 | 207.2589 | 158.9796 | 205.6091 | 144.8298 | 69.8788 | 0.014376 | 0.35362 | 0.005084 | 24.5979 | 2.1098 | 33.5479 | 70.78 | 15.9009 | 20.2428 | 4.8174 | 70.7851 | 187.0161 | 138.7368 | 185.3663 | 124.587
2012-10-31 06:07 | 24.8177 | 207.2581 | 159.0023 | 205.6122 | 145.0486 | 69.8962 | 0.014379 | 0.35365 | 0.005085 | 24.5948 | 2.1099 | 33.5491 | 70.7845 | 15.9009 | 20.2778 | 4.8186 | 70.7896 | 186.9803 | 138.7245 | 185.3344 | 124.7708
2012-10-31 06:07 | 24.8155 | 207.2638 | 158.9846 | 205.5903 | 145.1734 | 69.8823 | 0.014382 | 0.35366 | 0.005086 | 24.5906 | 2.1099 | 33.5491 | 70.7844 | 15.901 | 20.2877 | 4.8177 | 70.7895 | 186.9761 | 138.6969 | 185.3026 | 124.8857
2012-10-31 06:07 | 24.8162 | 207.2487 | 159.0628 | 205.6107 | 145.0894 | 69.8783 | 0.014373 | 0.35371 | 0.005084 | 24.6091 | 2.11 | 33.5504 | 70.7901 | 15.901 | 20.2803 | 4.8174 | 70.7952 | 186.9684 | 138.7825 | 185.3304 | 124.8091
2012-10-31 06:07 | 24.814 | 207.2583 | 159.0878 | 205.6085 | 145.0872 | 69.8962 | 0.014379 | 0.35368 | 0.005086 | 24.5968 | 2.11 | 33.5509 | 70.7924 | 15.9009 | 20.2942 | 4.8186 | 70.7975 | 186.9641 | 138.7936 | 185.3143 | 124.793
2012-10-31 06:07 | 24.8073 | 207.2437 | 159.1121 | 205.6097 | 145.119 | 69.8904 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.11 | 33.551 | 70.7929 | 15.9008 | 20.2955 | 4.8182 | 70.798 | 186.9482 | 138.8166 | 185.3142 | 124.8235
2012-10-31 06:07 | 24.8088 | 207.2374 | 159.0903 | 205.5876 | 145.1898 | 69.8806 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.11 | 33.5507 | 70.7917 | 15.9009 | 20.305 | 4.8176 | 70.7968 | 186.9324 | 138.7853 | 185.2826 | 124.8848
2012-10-31 06:07 | 24.8118 | 207.2207 | 159.1748 | 205.5866 | 145.2236 | 69.884 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.11 | 33.5503 | 70.7899 | 15.9009 | 20.3161 | 4.8178 | 70.795 | 186.9046 | 138.8587 | 185.2705 | 124.9075
2012-10-31 06:07 | 24.8065 | 207.2469 | 159.185 | 205.6246 | 145.276 | 69.8852 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1099 | 33.5488 | 70.7834 | 15.9009 | 20.2827 | 4.8179 | 70.7885 | 186.9642 | 138.9023 | 185.3419 | 124.9933
2012-10-31 06:07 | 24.8058 | 207.2462 | 159.2037 | 205.6357 | 145.2907 | 69.8939 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1098 | 33.5483 | 70.7809 | 15.901 | 20.3101 | 4.8185 | 70.786 | 186.9361 | 138.8936 | 185.3256 | 124.9806
2012-10-31 06:07 | 24.8103 | 207.2389 | 159.2121 | 205.6481 | 145.453 | 69.8916 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1098 | 33.5475 | 70.7778 | 15.901 | 20.2985 | 4.8183 | 70.7829 | 186.9404 | 138.9136 | 185.3496 | 125.1545
2012-10-31 06:08 | 24.8103 | 207.2192 | 159.3052 | 205.6363 | 145.4838 | 69.8973 | 0.014373 | 0.35371 | 0.005084 | 24.6091 | 2.1098 | 33.5481 | 70.7806 | 15.9009 | 20.3587 | 4.8187 | 70.7857 | 186.8605 | 138.9465 | 185.2776 | 125.1251
2012-10-31 06:08 | 24.8125 | 207.245 | 159.3151 | 205.5794 | 145.3974 | 69.8996 | 0.014367 | 0.35366 | 0.005081 | 24.6163 | 2.1099 | 33.5492 | 70.7856 | 15.9008 | 20.3087 | 4.8189 | 70.7906 | 186.9363 | 139.0064 | 185.2707 | 125.0887
2012-10-31 06:08 | 24.8035 | 207.2321 | 159.3061 | 205.6295 | 145.2422 | 69.8817 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1098 | 33.548 | 70.7805 | 15.9009 | 20.3238 | 4.8176 | 70.7856 | 186.9083 | 138.9823 | 185.3057 | 124.9184
2012-10-31 06:08 | 24.817 | 207.2613 | 159.3468 | 205.6194 | 145.3057 | 69.8898 | 0.014379 | 0.35372 | 0.005086 | 24.5998 | 2.1098 | 33.5477 | 70.7792 | 15.9008 | 20.3012 | 4.8182 | 70.7843 | 186.9601 | 139.0456 | 185.3182 | 125.0045
2012-10-31 06:08 | 24.8192 | 207.3068 | 159.349 | 205.6491 | 145.4118 | 69.8875 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1098 | 33.5476 | 70.7789 | 15.9008 | 20.2753 | 4.818 | 70.784 | 187.0315 | 139.0737 | 185.3738 | 125.1365
2012-10-31 06:08 | 24.8147 | 207.263 | 159.3173 | 205.5974 | 145.4651 | 69.8875 | 0.014398 | 0.35379 | 0.005094 | 24.5723 | 2.1098 | 33.5468 | 70.7755 | 15.9008 | 20.2909 | 4.818 | 70.7806 | 186.9721 | 139.0264 | 185.3065 | 125.1742
2012-10-31 06:08 | 24.8065 | 207.2902 | 159.3324 | 205.6601 | 145.3568 | 69.8979 | 0.014367 | 0.35376 | 0.005083 | 24.6233 | 2.1098 | 33.547 | 70.7765 | 15.9008 | 20.2787 | 4.8188 | 70.7816 | 187.0115 | 139.0537 | 185.3814 | 125.0781
2012-10-31 06:08 | 24.8118 | 207.2207 | 159.3377 | 205.6024 | 145.3583 | 69.8996 | 0.014382 | 0.35371 | 0.005087 | 24.5937 | 2.1097 | 33.5465 | 70.7746 | 15.9007 | 20.296 | 4.8189 | 70.7797 | 186.9247 | 139.0417 | 185.3064 | 125.0623
2012-10-31 06:08 | 24.8132 | 207.3166 | 159.3546 | 205.6431 | 145.4097 | 69.891 | 0.014398 | 0.35373 | 0.005093 | 24.5683 | 2.1097 | 33.5466 | 70.7749 | 15.9008 | 20.2573 | 4.8183 | 70.7799 | 187.0593 | 139.0973 | 185.3858 | 125.1524
2012-10-31 06:08 | 24.811 | 207.2986 | 159.3641 | 205.6409 | 145.4421 | 69.8968 | 0.01437 | 0.35379 | 0.005084 | 24.6202 | 2.1097 | 33.5461 | 70.7728 | 15.9007 | 20.2591 | 4.8187 | 70.7779 | 187.0395 | 139.105 | 185.3818 | 125.183
2012-10-31 06:08 | 24.8118 | 207.2719 | 159.3687 | 205.6772 | 145.4506 | 69.8898 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1098 | 33.5468 | 70.7759 | 15.9007 | 20.2719 | 4.8182 | 70.781 | 187 | 139.0968 | 185.4053 | 125.1787
2012-10-31 06:08 | 24.8088 | 207.2571 | 159.4045 | 205.6427 | 145.4207 | 69.8846 | 0.014392 | 0.35384 | 0.005092 | 24.5856 | 2.1097 | 33.5456 | 70.7709 | 15.9007 | 20.2729 | 4.8178 | 70.776 | 186.9842 | 139.1316 | 185.3698 | 125.1478
2012-10-31 06:08 | 24.8088 | 207.261 | 159.4317 | 205.6269 | 145.3745 | 69.9031 | 0.014389 | 0.35384 | 0.005091 | 24.5907 | 2.1096 | 33.5444 | 70.7658 | 15.9007 | 20.2569 | 4.8191 | 70.7708 | 187.0041 | 139.1748 | 185.37 | 125.1176
2012-10-31 06:08 | 24.8185 | 207.3061 | 159.4181 | 205.676 | 145.365 | 69.9031 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1095 | 33.5431 | 70.7602 | 15.9007 | 20.3067 | 4.8191 | 70.7653 | 186.9994 | 139.1114 | 185.3693 | 125.0583
2012-10-31 06:08 | 24.8132 | 207.2654 | 159.3546 | 205.6786 | 145.3481 | 69.8864 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1095 | 33.5426 | 70.7578 | 15.9008 | 20.2693 | 4.818 | 70.7629 | 186.9961 | 139.0853 | 185.4093 | 125.0788
2012-10-31 06:08 | 24.8147 | 207.2905 | 159.3872 | 205.6801 | 145.4612 | 69.8927 | 0.01437 | 0.35384 | 0.005085 | 24.6232 | 2.1095 | 33.5423 | 70.7568 | 15.9007 | 20.2547 | 4.8184 | 70.7619 | 187.0358 | 139.1325 | 185.4254 | 125.2065
2012-10-31 06:08 | 24.814 | 207.3056 | 159.4253 | 205.6794 | 145.4528 | 69.895 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1093 | 33.54 | 70.7471 | 15.9007 | 20.2621 | 4.8186 | 70.7522 | 187.0435 | 139.1632 | 185.4173 | 125.1907
2012-10-31 06:08 | 24.8147 | 207.3181 | 159.4531 | 205.6683 | 145.4805 | 69.8881 | 0.014395 | 0.35382 | 0.005093 | 24.5794 | 2.1093 | 33.5392 | 70.7441 | 15.9007 | 20.2949 | 4.8181 | 70.7492 | 187.0232 | 139.1582 | 185.3734 | 125.1856
2012-10-31 06:08 | 24.814 | 207.278 | 159.4408 | 205.6991 | 145.5144 | 69.8933 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1093 | 33.5389 | 70.7425 | 15.9007 | 20.2942 | 4.8184 | 70.7476 | 186.9838 | 139.1466 | 185.4049 | 125.2202
2012-10-31 06:08 | 24.82 | 207.3234 | 159.47 | 205.6854 | 145.6243 | 69.8927 | 0.01436 | 0.35378 | 0.00508 | 24.6364 | 2.1092 | 33.5386 | 70.7412 | 15.9008 | 20.2841 | 4.8184 | 70.7463 | 187.0393 | 139.1859 | 185.4013 | 125.3402
2012-10-31 06:08 | 24.8155 | 207.3031 | 159.4888 | 205.7596 | 145.666 | 69.8944 | 0.014392 | 0.35371 | 0.005091 | 24.5766 | 2.1092 | 33.5378 | 70.7381 | 15.9007 | 20.2957 | 4.8185 | 70.7432 | 187.0074 | 139.1931 | 185.4639 | 125.3703
2012-10-31 06:08 | 24.8162 | 207.3353 | 159.5167 | 205.7249 | 145.5859 | 69.8973 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1092 | 33.5371 | 70.7347 | 15.9008 | 20.2763 | 4.8187 | 70.7398 | 187.059 | 139.2404 | 185.4486 | 125.3096
2012-10-31 06:08 | 24.8207 | 207.3477 | 159.494 | 205.7688 | 145.6366 | 69.9037 | 0.014395 | 0.35373 | 0.005092 | 24.5734 | 2.1091 | 33.5364 | 70.7323 | 15.9006 | 20.3129 | 4.8192 | 70.7374 | 187.0348 | 139.1811 | 185.4559 | 125.3237
2012-10-31 06:09 | 24.8245 | 207.3515 | 159.5327 | 205.7371 | 145.5364 | 69.8881 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.1091 | 33.5354 | 70.7286 | 15.9005 | 20.3207 | 4.8181 | 70.7337 | 187.0308 | 139.212 | 185.4164 | 125.2157
2012-10-31 06:09 | 24.8192 | 207.3147 | 159.508 | 205.7554 | 145.535 | 69.8904 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.109 | 33.5349 | 70.7263 | 15.9006 | 20.2954 | 4.8182 | 70.7314 | 187.0193 | 139.2126 | 185.46 | 125.2396
2012-10-31 06:09 | 24.826 | 207.3333 | 159.5653 | 205.7622 | 145.7111 | 69.8927 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.109 | 33.5343 | 70.724 | 15.9005 | 20.266 | 4.8184 | 70.7291 | 187.0673 | 139.2993 | 185.4962 | 125.4451
2012-10-31 06:09 | 24.8237 | 207.3389 | 159.5591 | 205.7403 | 145.6088 | 69.9008 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.109 | 33.5335 | 70.7208 | 15.9005 | 20.2718 | 4.819 | 70.7259 | 187.0671 | 139.2873 | 185.4685 | 125.337
2012-10-31 06:09 | 24.8282 | 207.3946 | 159.552 | 205.7526 | 145.3862 | 69.9025 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1089 | 33.5328 | 70.7181 | 15.9005 | 20.2442 | 4.8191 | 70.7232 | 187.1504 | 139.3078 | 185.5084 | 125.142
2012-10-31 06:09 | 24.826 | 207.3373 | 159.5381 | 205.7544 | 145.1954 | 69.8944 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1089 | 33.5326 | 70.7166 | 15.9006 | 20.2901 | 4.8185 | 70.7217 | 187.0472 | 139.248 | 185.4643 | 124.9053
2012-10-31 06:09 | 24.8297 | 207.3882 | 159.4914 | 205.7541 | 145.3569 | 69.8991 | 0.014389 | 0.35381 | 0.005091 | 24.5887 | 2.1088 | 33.5321 | 70.7137 | 15.9007 | 20.2778 | 4.8188 | 70.7188 | 187.1104 | 139.2136 | 185.4763 | 125.0791
2012-10-31 06:09 | 24.829 | 207.4072 | 159.4519 | 205.7377 | 145.6141 | 69.8944 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1088 | 33.5315 | 70.7117 | 15.9007 | 20.2811 | 4.8185 | 70.7168 | 187.1261 | 139.1708 | 185.4566 | 125.333
2012-10-31 06:09 | 24.8305 | 207.3536 | 159.5193 | 205.7313 | 145.5155 | 69.9025 | 0.014395 | 0.35381 | 0.005093 | 24.5785 | 2.1088 | 33.5313 | 70.7117 | 15.9005 | 20.2826 | 4.8191 | 70.7168 | 187.071 | 139.2367 | 185.4487 | 125.2329
2012-10-31 06:09 | 24.8252 | 207.4152 | 159.4946 | 205.7536 | 145.5371 | 69.8933 | 0.014386 | 0.35388 | 0.005091 | 24.5988 | 2.1088 | 33.5305 | 70.7075 | 15.9006 | 20.2773 | 4.8184 | 70.7126 | 187.1379 | 139.2173 | 185.4763 | 125.2598
2012-10-31 06:09 | 24.8267 | 207.3655 | 159.4806 | 205.7393 | 145.5117 | 69.891 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1087 | 33.53 | 70.7055 | 15.9006 | 20.2989 | 4.8183 | 70.7106 | 187.0666 | 139.1817 | 185.4404 | 125.2128
2012-10-31 06:09 | 24.826 | 207.3688 | 159.5226 | 205.7465 | 145.5649 | 69.8898 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1087 | 33.53 | 70.706 | 15.9005 | 20.3222 | 4.8182 | 70.7111 | 187.0466 | 139.2004 | 185.4243 | 125.2427
2012-10-31 06:09 | 24.829 | 207.3678 | 159.545 | 205.7456 | 145.564 | 69.8979 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1087 | 33.5295 | 70.7031 | 15.9007 | 20.3212 | 4.8188 | 70.7082 | 187.0466 | 139.2238 | 185.4244 | 125.2428
2012-10-31 06:09 | 24.8394 | 207.4018 | 159.6058 | 205.752 | 145.5975 | 69.8968 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1087 | 33.5289 | 70.7013 | 15.9005 | 20.3035 | 4.8187 | 70.7064 | 187.0983 | 139.3023 | 185.4485 | 125.294
2012-10-31 06:09 | 24.8349 | 207.3698 | 159.5625 | 205.7672 | 145.6315 | 69.8962 | 0.014398 | 0.35376 | 0.005093 | 24.5703 | 2.1086 | 33.5286 | 70.6999 | 15.9005 | 20.3392 | 4.8186 | 70.705 | 187.0306 | 139.2233 | 185.428 | 125.2923
2012-10-31 06:09 | 24.8342 | 207.3927 | 159.5269 | 205.7704 | 145.6462 | 69.9008 | 0.014389 | 0.35379 | 0.005091 | 24.5877 | 2.1086 | 33.5281 | 70.698 | 15.9005 | 20.2742 | 4.819 | 70.7031 | 187.1185 | 139.2527 | 185.4962 | 125.372
2012-10-31 06:09 | 24.8334 | 207.3958 | 159.5494 | 205.7185 | 145.5761 | 69.8852 | 0.014379 | 0.35386 | 0.005088 | 24.6098 | 2.1086 | 33.5275 | 70.6951 | 15.9006 | 20.3176 | 4.8179 | 70.7002 | 187.0782 | 139.2318 | 185.4009 | 125.2585
2012-10-31 06:09 | 24.8387 | 207.3696 | 159.5547 | 205.7513 | 145.6007 | 69.9037 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1085 | 33.5266 | 70.6914 | 15.9005 | 20.2868 | 4.8192 | 70.6965 | 187.0828 | 139.2679 | 185.4645 | 125.3139
2012-10-31 06:09 | 24.8379 | 207.3925 | 159.5733 | 205.7781 | 145.6384 | 69.9049 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1085 | 33.5262 | 70.6902 | 15.9005 | 20.2539 | 4.8192 | 70.6953 | 187.1386 | 139.3194 | 185.5242 | 125.3845
2012-10-31 06:09 | 24.8387 | 207.409 | 159.5663 | 205.7671 | 145.643 | 69.9008 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1085 | 33.5255 | 70.687 | 15.9005 | 20.2828 | 4.819 | 70.6921 | 187.1262 | 139.2835 | 185.4843 | 125.3602
2012-10-31 06:09 | 24.8342 | 207.4281 | 159.5541 | 205.7783 | 145.5731 | 69.8968 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1084 | 33.525 | 70.685 | 15.9005 | 20.3023 | 4.8187 | 70.69 | 187.1258 | 139.2518 | 185.476 | 125.2708
2012-10-31 06:09 | 24.8409 | 207.427 | 159.5918 | 205.8244 | 145.599 | 69.8921 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1084 | 33.5239 | 70.6806 | 15.9004 | 20.297 | 4.8184 | 70.6857 | 187.13 | 139.2948 | 185.5274 | 125.302
2012-10-31 06:09 | 24.8364 | 207.4185 | 159.5796 | 205.7923 | 145.6099 | 69.8916 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1084 | 33.5235 | 70.6792 | 15.9003 | 20.2764 | 4.8183 | 70.6843 | 187.1421 | 139.3032 | 185.5159 | 125.3335
2012-10-31 06:09 | 24.8447 | 207.419 | 159.615 | 205.7928 | 145.572 | 69.9083 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1083 | 33.5234 | 70.6782 | 15.9005 | 20.2687 | 4.8195 | 70.6833 | 187.1503 | 139.3463 | 185.5241 | 125.3033
2012-10-31 06:09 | 24.8349 | 207.4013 | 159.5625 | 205.7672 | 145.4737 | 69.9083 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1082 | 33.5221 | 70.6728 | 15.9004 | 20.2749 | 4.8195 | 70.6779 | 187.1264 | 139.2876 | 185.4923 | 125.1988
2012-10-31 06:10 | 24.8432 | 207.4135 | 159.5631 | 205.7952 | 145.5474 | 69.8996 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1082 | 33.5217 | 70.6708 | 15.9006 | 20.2511 | 4.8189 | 70.6759 | 187.1624 | 139.312 | 185.5441 | 125.2963
2012-10-31 06:10 | 24.8484 | 207.4423 | 159.5683 | 205.7807 | 145.545 | 69.8979 | 0.014389 | 0.35381 | 0.005091 | 24.5887 | 2.1082 | 33.5213 | 70.6692 | 15.9005 | 20.2563 | 4.8188 | 70.6743 | 187.186 | 139.312 | 185.5244 | 125.2887
2012-10-31 06:10 | 24.8514 | 207.4768 | 159.5674 | 205.8113 | 145.471 | 69.9037 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1082 | 33.5213 | 70.6695 | 15.9004 | 20.3236 | 4.8192 | 70.6746 | 187.1532 | 139.2438 | 185.4877 | 125.1474
2012-10-31 06:10 | 24.8364 | 207.4382 | 159.5524 | 205.7845 | 145.4983 | 69.8985 | 0.014389 | 0.35371 | 0.005089 | 24.5817 | 2.1081 | 33.5199 | 70.6637 | 15.9004 | 20.2764 | 4.8188 | 70.6688 | 187.1618 | 139.276 | 185.5081 | 125.2219
2012-10-31 06:10 | 24.8379 | 207.4712 | 159.5423 | 205.7978 | 145.5114 | 69.9049 | 0.014379 | 0.35368 | 0.005086 | 24.5968 | 2.1081 | 33.52 | 70.6647 | 15.9003 | 20.2579 | 4.8192 | 70.6698 | 187.2133 | 139.2844 | 185.5399 | 125.2535
2012-10-31 06:10 | 24.8417 | 207.4396 | 159.5577 | 205.7779 | 145.4189 | 69.8962 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1081 | 33.5194 | 70.6617 | 15.9004 | 20.2376 | 4.8186 | 70.6668 | 187.202 | 139.3201 | 185.5403 | 125.1813
2012-10-31 06:10 | 24.8379 | 207.4633 | 159.519 | 205.8135 | 145.4036 | 69.9049 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1081 | 33.519 | 70.6611 | 15.9002 | 20.2057 | 4.8192 | 70.6662 | 187.2576 | 139.3133 | 185.6078 | 125.1979
2012-10-31 06:10 | 24.8447 | 207.4741 | 159.5646 | 205.8124 | 145.5182 | 69.895 | 0.01437 | 0.35371 | 0.005083 | 24.6142 | 2.108 | 33.5183 | 70.6571 | 15.9004 | 20.2687 | 4.8186 | 70.6622 | 187.2054 | 139.2959 | 185.5437 | 125.2495
2012-10-31 06:10 | 24.8469 | 207.5038 | 159.528 | 205.8383 | 145.5435 | 69.8962 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.108 | 33.5186 | 70.6584 | 15.9004 | 20.2107 | 4.8186 | 70.6635 | 187.2931 | 139.3173 | 185.6276 | 125.3328
2012-10-31 06:10 | 24.8454 | 207.4866 | 159.5498 | 205.8407 | 145.5958 | 69.9008 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.108 | 33.5176 | 70.654 | 15.9004 | 20.2172 | 4.819 | 70.6591 | 187.2694 | 139.3326 | 185.6235 | 125.3786
2012-10-31 06:10 | 24.8334 | 207.4549 | 159.5339 | 205.7815 | 145.7686 | 69.8927 | 0.014373 | 0.35371 | 0.005084 | 24.6091 | 2.108 | 33.5176 | 70.6541 | 15.9004 | 20.2454 | 4.8184 | 70.6592 | 187.2095 | 139.2885 | 185.5361 | 125.5232
2012-10-31 06:10 | 24.8492 | 207.4431 | 159.604 | 205.813 | 145.7844 | 69.8916 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.108 | 33.5177 | 70.6543 | 15.9005 | 20.229 | 4.8183 | 70.6594 | 187.2141 | 139.375 | 185.584 | 125.5554
2012-10-31 06:10 | 24.8424 | 207.4718 | 159.5584 | 205.7944 | 145.7198 | 69.8985 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1079 | 33.5167 | 70.6504 | 15.9004 | 20.2544 | 4.8188 | 70.6555 | 187.2174 | 139.304 | 185.54 | 125.4654
2012-10-31 06:10 | 24.8349 | 207.4761 | 159.6168 | 205.8105 | 145.7547 | 69.8939 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1079 | 33.5171 | 70.652 | 15.9004 | 20.2428 | 4.8185 | 70.6571 | 187.2333 | 139.374 | 185.5677 | 125.5119
2012-10-31 06:10 | 24.8409 | 207.4703 | 159.6578 | 205.8126 | 145.7876 | 69.8939 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1079 | 33.5167 | 70.6502 | 15.9005 | 20.2288 | 4.8185 | 70.6553 | 187.2415 | 139.429 | 185.5838 | 125.5588
2012-10-31 06:10 | 24.8387 | 207.476 | 159.6206 | 205.8143 | 145.72 | 69.8956 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1076 | 33.5126 | 70.6325 | 15.9006 | 20.2587 | 4.8186 | 70.6376 | 187.2173 | 139.3619 | 185.5556 | 125.4613
2012-10-31 06:10 | 24.8417 | 207.479 | 159.6469 | 205.7898 | 145.8231 | 69.8892 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1076 | 33.5116 | 70.6287 | 15.9005 | 20.2175 | 4.8182 | 70.6337 | 187.2615 | 139.4294 | 185.5723 | 125.6056
2012-10-31 06:10 | 24.8469 | 207.5196 | 159.6987 | 205.8501 | 145.9784 | 69.8956 | 0.014382 | 0.35385 | 0.005089 | 24.6037 | 2.1076 | 33.5126 | 70.6328 | 15.9005 | 20.2589 | 4.8186 | 70.6379 | 187.2607 | 139.4398 | 185.5912 | 125.7195
2012-10-31 06:10 | 24.8499 | 207.4753 | 159.7288 | 205.8413 | 145.966 | 69.9014 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1076 | 33.5111 | 70.6267 | 15.9005 | 20.2578 | 4.819 | 70.6317 | 187.2175 | 139.471 | 185.5835 | 125.7082
2012-10-31 06:10 | 24.8589 | 207.4922 | 159.7728 | 205.8109 | 145.9481 | 69.891 | 0.014386 | 0.35384 | 0.00509 | 24.5959 | 2.1076 | 33.5116 | 70.6283 | 15.9005 | 20.2628 | 4.8183 | 70.6334 | 187.2294 | 139.51 | 185.5481 | 125.6853
2012-10-31 06:10 | 24.8536 | 207.5145 | 159.7907 | 205.8371 | 145.9004 | 69.8869 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1076 | 33.5115 | 70.6275 | 15.9006 | 20.2575 | 4.818 | 70.6326 | 187.257 | 139.5332 | 185.5796 | 125.6429
2012-10-31 06:10 | 24.8544 | 207.4838 | 159.7644 | 205.8576 | 145.7973 | 69.8996 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1075 | 33.5104 | 70.6228 | 15.9006 | 20.2704 | 4.8189 | 70.6279 | 187.2134 | 139.494 | 185.5872 | 125.5269
2012-10-31 06:10 | 24.8529 | 207.5177 | 159.8172 | 205.7931 | 145.7265 | 69.8979 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1075 | 33.5107 | 70.6249 | 15.9004 | 20.313 | 4.8188 | 70.63 | 187.2047 | 139.5042 | 185.4801 | 125.4135
2012-10-31 06:10 | 24.8634 | 207.4967 | 159.7656 | 205.8548 | 145.6831 | 69.9008 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1076 | 33.5114 | 70.6271 | 15.9006 | 20.2713 | 4.819 | 70.6322 | 187.2254 | 139.4943 | 185.5835 | 125.4118
2012-10-31 06:11 | 24.8723 | 207.5214 | 159.759 | 205.8834 | 145.8768 | 69.9054 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1076 | 33.5116 | 70.6287 | 15.9004 | 20.2762 | 4.8193 | 70.6338 | 187.2452 | 139.4828 | 185.6072 | 125.6006
2012-10-31 06:11 | 24.8641 | 207.5014 | 159.7935 | 205.824 | 145.9071 | 69.9037 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1075 | 33.5106 | 70.6243 | 15.9005 | 20.2841 | 4.8192 | 70.6293 | 187.2173 | 139.5094 | 185.5399 | 125.623
2012-10-31 06:11 | 24.8798 | 207.5328 | 159.7743 | 205.8712 | 145.8073 | 69.8985 | 0.014401 | 0.35378 | 0.005095 | 24.5662 | 2.1075 | 33.5096 | 70.62 | 15.9005 | 20.2877 | 4.8188 | 70.6251 | 187.2451 | 139.4866 | 185.5835 | 125.5196
2012-10-31 06:11 | 24.8723 | 207.5253 | 159.7745 | 205.8322 | 145.6805 | 69.9002 | 0.014389 | 0.35381 | 0.005091 | 24.5887 | 2.1074 | 33.5093 | 70.6184 | 15.9006 | 20.2521 | 4.8189 | 70.6235 | 187.2732 | 139.5224 | 185.5801 | 125.4284
2012-10-31 06:11 | 24.8716 | 207.5049 | 159.7777 | 205.8393 | 145.7606 | 69.9077 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1075 | 33.5095 | 70.6196 | 15.9004 | 20.2354 | 4.8194 | 70.6247 | 187.2695 | 139.5423 | 185.6039 | 125.5252
2012-10-31 06:11 | 24.8836 | 207.5327 | 159.7975 | 205.8474 | 145.8573 | 69.9002 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1074 | 33.509 | 70.618 | 15.9004 | 20.2434 | 4.8189 | 70.6231 | 187.2893 | 139.5541 | 185.604 | 125.6139
2012-10-31 06:11 | 24.8768 | 207.5062 | 159.7674 | 205.8445 | 145.8312 | 69.9037 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1074 | 33.5087 | 70.6167 | 15.9004 | 20.2727 | 4.8192 | 70.6218 | 187.2335 | 139.4947 | 185.5718 | 125.5585
2012-10-31 06:11 | 24.8895 | 207.5346 | 159.7723 | 205.8376 | 145.7208 | 69.8927 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1075 | 33.509 | 70.6185 | 15.9002 | 20.2734 | 4.8184 | 70.6236 | 187.2612 | 139.4989 | 185.5642 | 125.4474
2012-10-31 06:11 | 24.8881 | 207.545 | 159.7748 | 205.8755 | 145.6385 | 69.8944 | 0.014404 | 0.35376 | 0.005096 | 24.5601 | 2.1074 | 33.5081 | 70.6153 | 15.9001 | 20.28 | 4.8185 | 70.6204 | 187.265 | 139.4948 | 185.5955 | 125.3585
2012-10-31 06:11 | 24.8888 | 207.5261 | 159.7095 | 205.8408 | 145.6315 | 69.8933 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1074 | 33.5073 | 70.6117 | 15.9002 | 20.2566 | 4.8184 | 70.6167 | 187.2695 | 139.4529 | 185.5842 | 125.3749
2012-10-31 06:11 | 24.8933 | 207.5345 | 159.6714 | 205.8571 | 145.5437 | 69.8944 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1074 | 33.5074 | 70.6128 | 15.9001 | 20.2731 | 4.8185 | 70.6178 | 187.2614 | 139.3983 | 185.584 | 125.2706
2012-10-31 06:11 | 24.8836 | 207.513 | 159.7005 | 205.9065 | 145.4801 | 69.891 | 0.01437 | 0.35381 | 0.005084 | 24.6212 | 2.1073 | 33.5066 | 70.6087 | 15.9002 | 20.2795 | 4.8183 | 70.6138 | 187.2335 | 139.421 | 185.627 | 125.2006
2012-10-31 06:11 | 24.8895 | 207.5189 | 159.6365 | 205.8612 | 145.4552 | 69.9049 | 0.014389 | 0.35382 | 0.005091 | 24.5897 | 2.1073 | 33.5059 | 70.6056 | 15.9002 | 20.2533 | 4.8192 | 70.6107 | 187.2656 | 139.3832 | 185.6079 | 125.2019
2012-10-31 06:11 | 24.8851 | 207.5105 | 159.6438 | 205.8765 | 145.3738 | 69.9025 | 0.014395 | 0.35371 | 0.005092 | 24.5714 | 2.1073 | 33.5062 | 70.607 | 15.9002 | 20.277 | 4.8191 | 70.6121 | 187.2335 | 139.3668 | 185.5995 | 125.0968
2012-10-31 06:11 | 24.8888 | 207.4788 | 159.5932 | 205.8802 | 145.4006 | 69.8991 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1073 | 33.5066 | 70.6091 | 15.9001 | 20.2767 | 4.8188 | 70.6142 | 187.2021 | 139.3165 | 185.6035 | 125.1239
2012-10-31 06:11 | 24.8933 | 207.5502 | 159.586 | 205.8729 | 145.3897 | 69.8979 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.1073 | 33.5064 | 70.6081 | 15.9001 | 20.2812 | 4.8188 | 70.6132 | 187.269 | 139.3048 | 185.5917 | 125.1085
2012-10-31 06:11 | 24.8955 | 207.5091 | 159.5533 | 205.8632 | 145.3073 | 69.8904 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1073 | 33.5055 | 70.6045 | 15.9 | 20.2834 | 4.8182 | 70.6096 | 187.2257 | 139.2699 | 185.5798 | 125.0239
2012-10-31 06:11 | 24.9 | 207.5215 | 159.5151 | 205.8756 | 145.3733 | 69.9031 | 0.014363 | 0.35373 | 0.005081 | 24.6281 | 2.1073 | 33.5057 | 70.605 | 15.9002 | 20.2598 | 4.8191 | 70.6101 | 187.2617 | 139.2553 | 185.6158 | 125.1135
2012-10-31 06:11 | 24.9045 | 207.5024 | 159.4964 | 205.8959 | 145.2816 | 69.8875 | 0.01437 | 0.35371 | 0.005083 | 24.6142 | 2.1073 | 33.506 | 70.6061 | 15.9002 | 20.2803 | 4.818 | 70.6112 | 187.2221 | 139.2161 | 185.6156 | 125.0013
2012-10-31 06:11 | 24.909 | 207.5659 | 159.5009 | 205.8807 | 145.2554 | 69.8835 | 0.014373 | 0.35386 | 0.005086 | 24.6201 | 2.1073 | 33.5057 | 70.6049 | 15.9002 | 20.2768 | 4.8178 | 70.61 | 187.2891 | 139.2241 | 185.6039 | 124.9786
2012-10-31 06:11 | 24.9075 | 207.5172 | 159.4644 | 205.8674 | 145.1923 | 69.8968 | 0.014386 | 0.35385 | 0.00509 | 24.5968 | 2.1072 | 33.5045 | 70.5997 | 15.9002 | 20.2271 | 4.8187 | 70.6048 | 187.2901 | 139.2373 | 185.6403 | 124.9652
2012-10-31 06:11 | 24.9142 | 207.5318 | 159.413 | 205.9095 | 145.1143 | 69.8904 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1071 | 33.5033 | 70.595 | 15.9002 | 20.2419 | 4.8182 | 70.6001 | 187.2899 | 139.1711 | 185.6676 | 124.8724
2012-10-31 06:11 | 24.9157 | 207.549 | 159.3834 | 205.8519 | 145.1813 | 69.8829 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1071 | 33.5035 | 70.5957 | 15.9002 | 20.2273 | 4.8177 | 70.6008 | 187.3217 | 139.1561 | 185.6246 | 124.954
2012-10-31 06:11 | 24.9195 | 207.5253 | 159.3562 | 205.9109 | 145.2081 | 69.8933 | 0.014376 | 0.35384 | 0.005087 | 24.613 | 2.1071 | 33.5039 | 70.5971 | 15.9002 | 20.219 | 4.8184 | 70.6022 | 187.3063 | 139.1372 | 185.6919 | 124.9891
2012-10-31 06:12 | 24.9187 | 207.5087 | 159.3166 | 205.8589 | 145.2958 | 69.9008 | 0.014389 | 0.35379 | 0.005091 | 24.5877 | 2.1071 | 33.5035 | 70.5957 | 15.9002 | 20.158 | 4.819 | 70.6008 | 187.3507 | 139.1586 | 185.7009 | 125.1378
2012-10-31 06:12 | 24.9202 | 207.5417 | 159.3647 | 205.8525 | 145.3166 | 69.8933 | 0.01436 | 0.35379 | 0.00508 | 24.6373 | 2.1071 | 33.503 | 70.5931 | 15.9003 | 20.1957 | 4.8184 | 70.5982 | 187.346 | 139.169 | 185.6568 | 125.1209
2012-10-31 06:12 | 24.9217 | 207.5432 | 159.3157 | 205.8501 | 145.3566 | 69.9014 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1071 | 33.5029 | 70.5934 | 15.9002 | 20.2092 | 4.819 | 70.5985 | 187.334 | 139.1065 | 185.6409 | 125.1474
2012-10-31 06:12 | 24.9322 | 207.5616 | 159.3573 | 205.8724 | 145.2555 | 69.9043 | 0.014386 | 0.35385 | 0.00509 | 24.5968 | 2.1071 | 33.5031 | 70.5938 | 15.9002 | 20.2157 | 4.8192 | 70.5989 | 187.3459 | 139.1416 | 185.6567 | 125.0398
2012-10-31 06:12 | 24.9202 | 207.5496 | 159.353 | 205.8604 | 145.1742 | 69.9008 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.107 | 33.5017 | 70.5886 | 15.9001 | 20.1595 | 4.819 | 70.5936 | 187.3901 | 139.1935 | 185.7009 | 125.0147
2012-10-31 06:12 | 24.9277 | 207.5177 | 159.3062 | 205.8364 | 145.1009 | 69.8898 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.107 | 33.502 | 70.5894 | 15.9002 | 20.1791 | 4.8182 | 70.5945 | 187.3386 | 139.1271 | 185.6573 | 124.9218
2012-10-31 06:12 | 24.9284 | 207.5302 | 159.3263 | 205.8371 | 145.0054 | 69.8852 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.107 | 33.5022 | 70.59 | 15.9002 | 20.1597 | 4.8179 | 70.5951 | 187.3705 | 139.1666 | 185.6774 | 124.8457
2012-10-31 06:12 | 24.9442 | 207.5618 | 159.2956 | 205.8489 | 145.0559 | 69.9043 | 0.014389 | 0.35379 | 0.005091 | 24.5877 | 2.107 | 33.5013 | 70.5863 | 15.9002 | 20.1916 | 4.8192 | 70.5914 | 187.3702 | 139.104 | 185.6573 | 124.8643
2012-10-31 06:12 | 24.9352 | 207.5055 | 159.2982 | 205.8163 | 145.2585 | 69.8944 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1069 | 33.5009 | 70.5844 | 15.9002 | 20.2227 | 4.8185 | 70.5895 | 187.2828 | 139.0755 | 185.5936 | 125.0358
2012-10-31 06:12 | 24.9419 | 207.5201 | 159.2816 | 205.8545 | 145.2652 | 69.8968 | 0.014389 | 0.35382 | 0.005091 | 24.5897 | 2.107 | 33.5011 | 70.586 | 15.9001 | 20.1692 | 4.8187 | 70.591 | 187.3509 | 139.1124 | 185.6853 | 125.096
2012-10-31 06:12 | 24.9352 | 207.5134 | 159.2827 | 205.836 | 145.2392 | 69.9072 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1069 | 33.5006 | 70.5833 | 15.9002 | 20.1665 | 4.8194 | 70.5884 | 187.3469 | 139.1162 | 185.6695 | 125.0727
2012-10-31 06:12 | 24.9374 | 207.5195 | 159.3159 | 205.8776 | 145.2106 | 69.906 | 0.014386 | 0.35385 | 0.00509 | 24.5968 | 2.1069 | 33.4999 | 70.5811 | 15.9001 | 20.2048 | 4.8193 | 70.5862 | 187.3147 | 139.1111 | 185.6728 | 125.0058
2012-10-31 06:12 | 24.9367 | 207.5228 | 159.3307 | 205.8533 | 145.3408 | 69.9072 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.1069 | 33.5004 | 70.5832 | 15.9 | 20.2563 | 4.8194 | 70.5883 | 187.2665 | 139.0744 | 185.597 | 125.0845
2012-10-31 06:12 | 24.9352 | 207.5134 | 159.3719 | 205.8281 | 145.32 | 69.9112 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1069 | 33.4998 | 70.5808 | 15.9001 | 20.2388 | 4.8197 | 70.5859 | 187.2746 | 139.1331 | 185.5893 | 125.0812
2012-10-31 06:12 | 24.9344 | 207.5008 | 159.3517 | 205.8195 | 145.3847 | 69.9043 | 0.014389 | 0.35384 | 0.005091 | 24.5907 | 2.1034 | 33.4437 | 70.3446 | 15.9001 | 20.2299 | 4.8192 | 70.3497 | 187.2709 | 139.1218 | 185.5896 | 125.1548
2012-10-31 06:12 | 24.9404 | 207.5501 | 159.3616 | 205.8373 | 145.4715 | 69.8783 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.0998 | 33.3869 | 70.1058 | 15.9 | 20.1757 | 4.8174 | 70.1109 | 187.3744 | 139.1859 | 185.6616 | 125.2958
2012-10-31 06:12 | 24.9359 | 207.4944 | 159.3765 | 205.821 | 145.4747 | 69.8783 | 0.014386 | 0.35368 | 0.005088 | 24.5848 | 2.0992 | 33.3769 | 70.0644 | 15.8999 | 20.2033 | 4.8174 | 70.0695 | 187.2911 | 139.1732 | 185.6177 | 125.2714
2012-10-31 06:12 | 24.9284 | 207.4987 | 159.3612 | 205.8174 | 145.2209 | 69.8864 | 0.01437 | 0.35363 | 0.005082 | 24.6091 | 2.0991 | 33.3751 | 70.0568 | 15.8999 | 20.2279 | 4.818 | 70.0619 | 187.2708 | 139.1333 | 185.5895 | 124.993
2012-10-31 06:12 | 24.9299 | 207.4805 | 159.355 | 205.8031 | 145.2801 | 69.891 | 0.014386 | 0.35355 | 0.005086 | 24.5758 | 2.0992 | 33.3771 | 70.0647 | 15.9 | 20.1893 | 4.8183 | 70.0698 | 187.2912 | 139.1657 | 185.6138 | 125.0908
2012-10-31 06:12 | 24.9329 | 207.4953 | 159.3386 | 205.8061 | 144.9561 | 69.88 | 0.014382 | 0.35358 | 0.005085 | 24.5846 | 2.0996 | 33.3836 | 70.0922 | 15.9 | 20.2164 | 4.8175 | 70.0973 | 187.2789 | 139.1222 | 185.5897 | 124.7397
2012-10-31 06:12 | 24.9247 | 207.4556 | 159.3265 | 205.8137 | 144.6517 | 69.8765 | 0.014357 | 0.3535 | 0.005075 | 24.6223 | 2.1001 | 33.3918 | 70.1265 | 15.9 | 20.2242 | 4.8173 | 70.1315 | 187.2314 | 139.1023 | 185.5895 | 124.4275
2012-10-31 06:12 | 24.9314 | 207.4742 | 159.2595 | 205.7771 | 145.2123 | 69.8858 | 0.01437 | 0.35353 | 0.00508 | 24.6021 | 2.1003 | 33.3948 | 70.139 | 15.9001 | 20.2631 | 4.8179 | 70.1441 | 187.2111 | 138.9964 | 185.514 | 124.9492
2012-10-31 06:13 | 24.9247 | 207.4635 | 159.2722 | 205.7979 | 144.9325 | 69.8777 | 0.01436 | 0.35363 | 0.005078 | 24.6263 | 2.104 | 33.4545 | 70.3889 | 15.9002 | 20.2242 | 4.8174 | 70.394 | 187.2393 | 139.048 | 185.5737 | 124.7083
2012-10-31 06:13 | 24.9195 | 207.4701 | 159.2321 | 205.7809 | 145.2966 | 69.8846 | 0.01437 | 0.35353 | 0.00508 | 24.6021 | 2.1067 | 33.4964 | 70.5656 | 15.9002 | 20.2391 | 4.8178 | 70.5706 | 187.231 | 138.993 | 185.5418 | 125.0575
2012-10-31 06:13 | 24.9172 | 207.5033 | 159.253 | 205.7747 | 144.5595 | 69.8788 | 0.01437 | 0.35362 | 0.005082 | 24.6081 | 2.108 | 33.5176 | 70.6555 | 15.9001 | 20.2649 | 4.8174 | 70.6606 | 187.2384 | 138.9881 | 185.5098 | 124.2946
2012-10-31 06:13 | 24.9135 | 207.4799 | 159.164 | 205.771 | 144.4981 | 69.8736 | 0.014363 | 0.35365 | 0.005079 | 24.6222 | 2.1088 | 33.5304 | 70.7092 | 15.9002 | 20.2211 | 4.8171 | 70.7143 | 187.2588 | 138.9429 | 185.5499 | 124.277
2012-10-31 06:13 | 24.9142 | 207.4688 | 159.1143 | 205.7678 | 144.6296 | 69.8835 | 0.014376 | 0.3536 | 0.005083 | 24.5968 | 2.1093 | 33.5377 | 70.7405 | 15.9001 | 20.2619 | 4.8178 | 70.7455 | 187.2069 | 138.8524 | 185.5059 | 124.3677
2012-10-31 06:13 | 24.903 | 207.4615 | 159.0643 | 205.7526 | 144.6377 | 69.8852 | 0.014367 | 0.35362 | 0.00508 | 24.6133 | 2.1097 | 33.5441 | 70.7673 | 15.9001 | 20.2547 | 4.8179 | 70.7723 | 187.2068 | 138.8096 | 185.4979 | 124.383
2012-10-31 06:13 | 24.9 | 207.4821 | 159.0187 | 205.726 | 144.3885 | 69.88 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.1099 | 33.5473 | 70.7809 | 15.9 | 20.2517 | 4.8175 | 70.786 | 187.2304 | 138.767 | 185.4743 | 124.1368
2012-10-31 06:13 | 24.8955 | 207.4737 | 158.9211 | 205.7294 | 144.7763 | 69.8742 | 0.014367 | 0.35363 | 0.005081 | 24.6143 | 2.1101 | 33.5505 | 70.7942 | 15.9001 | 20.2392 | 4.8171 | 70.7993 | 187.2345 | 138.6819 | 185.4902 | 124.5371
2012-10-31 06:13 | 24.8978 | 207.4681 | 158.9389 | 205.7592 | 144.8286 | 69.884 | 0.014379 | 0.35371 | 0.005086 | 24.5988 | 2.1102 | 33.5518 | 70.7995 | 15.9002 | 20.2817 | 4.8178 | 70.8046 | 187.1864 | 138.6572 | 185.4775 | 124.5469
2012-10-31 06:13 | 24.9008 | 207.4317 | 159.0039 | 205.7425 | 144.8701 | 69.8852 | 0.014363 | 0.35372 | 0.00508 | 24.6272 | 2.1101 | 33.5513 | 70.7972 | 15.9002 | 20.2606 | 4.8179 | 70.8023 | 187.1711 | 138.7433 | 185.4819 | 124.6095
2012-10-31 06:13 | 24.8888 | 207.4631 | 159.0113 | 205.7345 | 145.0312 | 69.8817 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1101 | 33.551 | 70.7957 | 15.9003 | 20.2566 | 4.8176 | 70.8008 | 187.2065 | 138.7547 | 185.4779 | 124.7746
2012-10-31 06:13 | 24.8836 | 207.4185 | 159.0139 | 205.7608 | 145.1184 | 69.8794 | 0.014363 | 0.35373 | 0.005081 | 24.6281 | 2.11 | 33.5503 | 70.7927 | 15.9002 | 20.2233 | 4.8175 | 70.7977 | 187.1952 | 138.7906 | 185.5375 | 124.8951
2012-10-31 06:13 | 24.8873 | 207.3789 | 159.0486 | 205.7015 | 145.2221 | 69.8996 | 0.014367 | 0.35373 | 0.005082 | 24.6213 | 2.1101 | 33.551 | 70.796 | 15.9002 | 20.2431 | 4.8189 | 70.8011 | 187.1358 | 138.8055 | 185.4584 | 124.979
2012-10-31 06:13 | 24.8873 | 207.4261 | 159.0835 | 205.6975 | 145.2144 | 69.8771 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1101 | 33.5509 | 70.795 | 15.9003 | 20.239 | 4.8173 | 70.8001 | 187.1871 | 138.8445 | 185.4585 | 124.9754
2012-10-31 06:13 | 24.8925 | 207.4195 | 159.1314 | 205.7224 | 145.1773 | 69.8887 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.11 | 33.5488 | 70.787 | 15.9002 | 20.2161 | 4.8181 | 70.7921 | 187.2034 | 138.9153 | 185.5063 | 124.9612
2012-10-31 06:13 | 24.8881 | 207.419 | 159.158 | 205.7574 | 145.1921 | 69.8916 | 0.014367 | 0.35376 | 0.005083 | 24.6233 | 2.1099 | 33.548 | 70.7832 | 15.9003 | 20.2358 | 4.8183 | 70.7882 | 187.1832 | 138.9222 | 185.5216 | 124.9563
2012-10-31 06:13 | 24.8806 | 207.4194 | 159.1544 | 205.6948 | 145.2962 | 69.8921 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1099 | 33.5485 | 70.7853 | 15.9002 | 20.2484 | 4.8184 | 70.7903 | 187.171 | 138.906 | 185.4464 | 125.0478
2012-10-31 06:13 | 24.8776 | 207.4361 | 159.2018 | 205.68 | 145.3009 | 69.8806 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1098 | 33.5461 | 70.7747 | 15.9004 | 20.2494 | 4.8176 | 70.7798 | 187.1867 | 138.9524 | 185.4306 | 125.0515
2012-10-31 06:13 | 24.8836 | 207.45 | 159.2156 | 205.7175 | 145.3185 | 69.8765 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.1097 | 33.5445 | 70.7674 | 15.9004 | 20.2594 | 4.8173 | 70.7725 | 187.1906 | 138.9562 | 185.4581 | 125.0591
2012-10-31 06:13 | 24.8791 | 207.4415 | 159.2343 | 205.7523 | 145.3871 | 69.8846 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1097 | 33.5443 | 70.7671 | 15.9003 | 20.2589 | 4.8178 | 70.7722 | 187.1826 | 138.9754 | 185.4934 | 125.1282
2012-10-31 06:13 | 24.8873 | 207.4182 | 159.2542 | 205.7369 | 145.4261 | 69.8898 | 0.014382 | 0.35369 | 0.005087 | 24.5926 | 2.1097 | 33.5455 | 70.772 | 15.9004 | 20.2069 | 4.8182 | 70.777 | 187.2113 | 139.0473 | 185.53 | 125.2192
2012-10-31 06:13 | 24.8858 | 207.3931 | 159.2953 | 205.7197 | 145.4707 | 69.8846 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1098 | 33.5462 | 70.7752 | 15.9003 | 20.1853 | 4.8178 | 70.7803 | 187.2078 | 139.11 | 185.5344 | 125.2854
2012-10-31 06:13 | 24.8873 | 207.3907 | 159.3356 | 205.7054 | 145.4338 | 69.8887 | 0.014373 | 0.35386 | 0.005086 | 24.6201 | 2.1098 | 33.546 | 70.7741 | 15.9003 | 20.2752 | 4.8181 | 70.7792 | 187.1155 | 139.0604 | 185.4302 | 125.1586
2012-10-31 06:14 | 24.8828 | 207.398 | 159.3466 | 205.7285 | 145.3985 | 69.88 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1097 | 33.5449 | 70.7704 | 15.9001 | 20.2305 | 4.8175 | 70.7755 | 187.1675 | 139.1161 | 185.498 | 125.168
2012-10-31 06:14 | 24.8888 | 207.4158 | 159.3526 | 205.7699 | 145.443 | 69.8864 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1097 | 33.5445 | 70.7688 | 15.9001 | 20.2566 | 4.818 | 70.7739 | 187.1592 | 139.096 | 185.5133 | 125.1864
2012-10-31 06:14 | 24.8768 | 207.4235 | 159.3368 | 205.6989 | 145.3655 | 69.8968 | 0.014392 | 0.35371 | 0.005091 | 24.5766 | 2.1097 | 33.545 | 70.7708 | 15.9002 | 20.2406 | 4.8187 | 70.7759 | 187.1829 | 139.0962 | 185.4583 | 125.1249
2012-10-31 06:14 | 24.8716 | 207.4222 | 159.3859 | 205.7488 | 145.2333 | 69.8881 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1097 | 33.5445 | 70.7682 | 15.9003 | 20.2314 | 4.8181 | 70.7733 | 187.1908 | 139.1545 | 185.5174 | 125.0019
2012-10-31 06:14 | 24.8783 | 207.4526 | 159.3654 | 205.7555 | 145.4555 | 69.8846 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1097 | 33.5443 | 70.7676 | 15.9002 | 20.23 | 4.8178 | 70.7727 | 187.2226 | 139.1354 | 185.5255 | 125.2255
2012-10-31 06:14 | 24.8858 | 207.4049 | 159.404 | 205.7748 | 145.4553 | 69.8985 | 0.014382 | 0.35382 | 0.005089 | 24.6017 | 2.1097 | 33.544 | 70.7667 | 15.9002 | 20.2335 | 4.8188 | 70.7718 | 187.1714 | 139.1705 | 185.5413 | 125.2218
2012-10-31 06:14 | 24.8866 | 207.4215 | 159.4241 | 205.7283 | 145.4715 | 69.9066 | 0.01437 | 0.35378 | 0.005084 | 24.6192 | 2.1096 | 33.5436 | 70.765 | 15.9001 | 20.2223 | 4.8194 | 70.7701 | 187.1992 | 139.2018 | 185.506 | 125.2492
2012-10-31 06:14 | 24.8851 | 207.4357 | 159.4226 | 205.7268 | 145.42 | 69.8921 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.1096 | 33.543 | 70.7626 | 15.9001 | 20.2449 | 4.8184 | 70.7677 | 187.1908 | 139.1777 | 185.4819 | 125.1751
2012-10-31 06:14 | 24.8873 | 207.4576 | 159.4093 | 205.7487 | 145.4338 | 69.906 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1095 | 33.5422 | 70.7588 | 15.9002 | 20.223 | 4.8193 | 70.7639 | 187.2346 | 139.1863 | 185.5257 | 125.2108
2012-10-31 06:14 | 24.894 | 207.4171 | 159.4277 | 205.783 | 145.4828 | 69.8996 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1095 | 33.5413 | 70.7552 | 15.9001 | 20.2096 | 4.8189 | 70.7602 | 187.2075 | 139.2181 | 185.5734 | 125.2732
2012-10-31 06:14 | 24.8738 | 207.4284 | 159.4812 | 205.7589 | 145.4818 | 69.9072 | 0.014392 | 0.35388 | 0.005093 | 24.5886 | 2.1094 | 33.5398 | 70.749 | 15.9001 | 20.2175 | 4.8194 | 70.7541 | 187.2109 | 139.2637 | 185.5414 | 125.2643
2012-10-31 06:14 | 24.8881 | 207.4387 | 159.4761 | 205.7692 | 145.5231 | 69.8968 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1094 | 33.54 | 70.7497 | 15.9002 | 20.2037 | 4.8187 | 70.7548 | 187.235 | 139.2724 | 185.5655 | 125.3194
2012-10-31 06:14 | 24.8933 | 207.4321 | 159.4929 | 205.7862 | 145.5591 | 69.8927 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1094 | 33.5393 | 70.7465 | 15.9002 | 20.2651 | 4.8184 | 70.7516 | 187.167 | 139.2278 | 185.5211 | 125.294
2012-10-31 06:14 | 24.8925 | 207.4549 | 159.5309 | 205.7815 | 145.5583 | 69.8968 | 0.014392 | 0.35376 | 0.005091 | 24.5805 | 2.1093 | 33.5383 | 70.7424 | 15.9002 | 20.18 | 4.8187 | 70.7474 | 187.2749 | 139.3509 | 185.6015 | 125.3783
2012-10-31 06:14 | 24.8985 | 207.4649 | 159.5757 | 205.7954 | 145.6027 | 69.8991 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1092 | 33.5372 | 70.738 | 15.9001 | 20.2342 | 4.8188 | 70.7431 | 187.2307 | 139.3415 | 185.5612 | 125.3685
2012-10-31 06:14 | 24.9015 | 207.4797 | 159.5709 | 205.7944 | 145.5711 | 69.9031 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1091 | 33.5348 | 70.7279 | 15.9001 | 20.2452 | 4.8191 | 70.733 | 187.2345 | 139.3257 | 185.5492 | 125.3259
2012-10-31 06:14 | 24.9068 | 207.485 | 159.6461 | 205.8234 | 145.5456 | 69.9054 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1091 | 33.5342 | 70.7257 | 15.9001 | 20.2706 | 4.8193 | 70.7308 | 187.2144 | 139.3755 | 185.5528 | 125.275
2012-10-31 06:14 | 24.909 | 207.4714 | 159.5707 | 205.8571 | 145.2284 | 69.8973 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.109 | 33.534 | 70.7246 | 15.9001 | 20.2688 | 4.8187 | 70.7297 | 187.2026 | 139.3019 | 185.5883 | 124.9596
2012-10-31 06:14 | 24.8985 | 207.4846 | 159.5291 | 205.8466 | 145.3949 | 69.9037 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.109 | 33.5337 | 70.7236 | 15.9001 | 20.2422 | 4.8192 | 70.7287 | 187.2424 | 139.2869 | 185.6044 | 125.1527
2012-10-31 06:15 | 24.9068 | 207.5047 | 159.5413 | 205.843 | 145.4917 | 69.9037 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.109 | 33.5332 | 70.7213 | 15.9001 | 20.2304 | 4.8192 | 70.7264 | 187.2743 | 139.3109 | 185.6126 | 125.2613
2012-10-31 06:15 | 24.909 | 207.5108 | 159.5358 | 205.8452 | 145.5632 | 69.8933 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.109 | 33.533 | 70.721 | 15.9 | 20.2567 | 4.8184 | 70.726 | 187.2541 | 139.2791 | 185.5885 | 125.3065
2012-10-31 06:15 | 24.909 | 207.5305 | 159.5707 | 205.8098 | 145.5324 | 69.9066 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1089 | 33.5321 | 70.7172 | 15.9 | 20.2768 | 4.8194 | 70.7223 | 187.2537 | 139.2939 | 185.533 | 125.2556
2012-10-31 06:15 | 24.9172 | 207.5033 | 159.5789 | 205.8574 | 145.3944 | 69.9141 | 0.014376 | 0.35378 | 0.005086 | 24.6089 | 2.1089 | 33.5314 | 70.7142 | 15.9 | 20.297 | 4.8199 | 70.7193 | 187.2063 | 139.2819 | 185.5604 | 125.0974
2012-10-31 06:15 | 24.9142 | 207.5239 | 159.541 | 205.8426 | 145.4376 | 69.9095 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1088 | 33.5298 | 70.7075 | 15.9 | 20.2258 | 4.8196 | 70.7126 | 187.2981 | 139.3152 | 185.6168 | 125.2118
2012-10-31 06:15 | 24.9172 | 207.4993 | 159.5362 | 205.8574 | 145.6061 | 69.9101 | 0.014386 | 0.35385 | 0.00509 | 24.5968 | 2.1086 | 33.5277 | 70.698 | 15.9001 | 20.2368 | 4.8196 | 70.7031 | 187.2625 | 139.2994 | 185.6206 | 125.3693
2012-10-31 06:15 | 24.9157 | 207.5057 | 159.5735 | 205.8519 | 145.5276 | 69.8979 | 0.01437 | 0.35382 | 0.005084 | 24.6222 | 2.1087 | 33.5284 | 70.7013 | 15.9 | 20.2594 | 4.8188 | 70.7064 | 187.2463 | 139.3141 | 185.5925 | 125.2682
2012-10-31 06:15 | 24.9157 | 207.5175 | 159.5502 | 205.8559 | 145.5083 | 69.902 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1086 | 33.5277 | 70.698 | 15.9001 | 20.1992 | 4.819 | 70.7031 | 187.3183 | 139.351 | 185.6567 | 125.3091
2012-10-31 06:15 | 24.9262 | 207.5398 | 159.5452 | 205.89 | 145.4842 | 69.9077 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1086 | 33.5275 | 70.6967 | 15.9002 | 20.2137 | 4.8194 | 70.7018 | 187.3261 | 139.3315 | 185.6763 | 125.2705
2012-10-31 06:15 | 24.9195 | 207.5686 | 159.5695 | 205.8518 | 145.5352 | 69.9025 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1086 | 33.5265 | 70.6936 | 15.9 | 20.2311 | 4.8191 | 70.6987 | 187.3375 | 139.3384 | 185.6207 | 125.3041
2012-10-31 06:15 | 24.9202 | 207.5535 | 159.578 | 205.8879 | 145.5205 | 69.9089 | 0.014376 | 0.35381 | 0.005086 | 24.6109 | 2.1085 | 33.5248 | 70.686 | 15.9001 | 20.1836 | 4.8195 | 70.6911 | 187.3699 | 139.3944 | 185.7043 | 125.3369
2012-10-31 06:15 | 24.9187 | 207.5048 | 159.5416 | 205.8943 | 145.6268 | 69.9049 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.1084 | 33.5242 | 70.684 | 15.9 | 20.2383 | 4.8192 | 70.6891 | 187.2665 | 139.3033 | 185.656 | 125.3885
2012-10-31 06:15 | 24.9247 | 207.5147 | 159.6058 | 205.8649 | 145.6251 | 69.9077 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1084 | 33.5239 | 70.6827 | 15.9 | 20.2042 | 4.8194 | 70.6878 | 187.3105 | 139.4016 | 185.6607 | 125.4209
2012-10-31 06:15 | 24.9165 | 207.5223 | 159.6131 | 205.8606 | 145.6246 | 69.9008 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1084 | 33.5234 | 70.6806 | 15.9 | 20.2482 | 4.819 | 70.6857 | 187.2741 | 139.3649 | 185.6124 | 125.3764
2012-10-31 06:15 | 24.9142 | 207.5278 | 159.6108 | 205.8583 | 145.6338 | 69.906 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1084 | 33.5228 | 70.6781 | 15.8999 | 20.2419 | 4.8193 | 70.6832 | 187.2859 | 139.3689 | 185.6164 | 125.3919
2012-10-31 06:15 | 24.9165 | 207.5538 | 159.6325 | 205.8842 | 145.5938 | 69.9124 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1083 | 33.5222 | 70.6757 | 15.8999 | 20.2562 | 4.8198 | 70.6808 | 187.2976 | 139.3763 | 185.628 | 125.3376
2012-10-31 06:15 | 24.909 | 207.5423 | 159.6366 | 205.861 | 145.5055 | 69.9129 | 0.01437 | 0.35375 | 0.005083 | 24.6172 | 2.1082 | 33.5207 | 70.6689 | 15.9 | 20.2166 | 4.8198 | 70.674 | 187.3257 | 139.42 | 185.6444 | 125.2889
2012-10-31 06:15 | 24.9112 | 207.6233 | 159.6388 | 205.8947 | 145.6078 | 69.9089 | 0.014373 | 0.35382 | 0.005085 | 24.6171 | 2.1082 | 33.52 | 70.6669 | 15.8998 | 20.2348 | 4.8195 | 70.672 | 187.3885 | 139.404 | 185.6599 | 125.373
2012-10-31 06:16 | 24.9172 | 207.5938 | 159.6487 | 205.9125 | 145.6984 | 69.9135 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1082 | 33.521 | 70.6702 | 15.9 | 20.273 | 4.8198 | 70.6753 | 187.3208 | 139.3757 | 185.6395 | 125.4254
2012-10-31 06:16 | 24.909 | 207.6053 | 159.6483 | 205.9122 | 145.6132 | 69.891 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1083 | 33.521 | 70.671 | 15.8998 | 20.2728 | 4.8183 | 70.6761 | 187.3325 | 139.3755 | 185.6394 | 125.3404
2012-10-31 06:16 | 24.9165 | 207.5853 | 159.6597 | 205.8921 | 145.69 | 69.8991 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.1083 | 33.521 | 70.6709 | 15.8998 | 20.2723 | 4.8188 | 70.676 | 187.313 | 139.3874 | 185.6198 | 125.4177
2012-10-31 06:16 | 24.9157 | 207.6042 | 159.6705 | 205.9228 | 145.6854 | 69.9083 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1082 | 33.52 | 70.6671 | 15.8997 | 20.2795 | 4.8195 | 70.6722 | 187.3247 | 139.391 | 185.6433 | 125.4059
2012-10-31 06:16 | 24.9112 | 207.576 | 159.697 | 205.8868 | 145.577 | 69.9066 | 0.014373 | 0.35382 | 0.005085 | 24.6171 | 2.1081 | 33.5189 | 70.6625 | 15.8997 | 20.2629 | 4.8194 | 70.6676 | 187.3131 | 139.4341 | 185.6239 | 125.3141
2012-10-31 06:16 | 24.9127 | 207.5618 | 159.6752 | 205.9553 | 145.5053 | 69.9054 | 0.014389 | 0.35384 | 0.005091 | 24.5907 | 2.1081 | 33.5179 | 70.6582 | 15.8998 | 20.2323 | 4.8193 | 70.6633 | 187.3295 | 139.4429 | 185.723 | 125.273
2012-10-31 06:16 | 24.9008 | 207.5341 | 159.6284 | 205.9434 | 145.4434 | 69.8991 | 0.014392 | 0.35385 | 0.005093 | 24.5866 | 2.1081 | 33.5186 | 70.6611 | 15.8998 | 20.2525 | 4.8188 | 70.6662 | 187.2816 | 139.3759 | 185.6909 | 125.1909
2012-10-31 06:16 | 24.9075 | 207.5723 | 159.6351 | 205.9107 | 145.5617 | 69.9002 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1081 | 33.5181 | 70.6599 | 15.8996 | 20.2432 | 4.8189 | 70.665 | 187.3291 | 139.3919 | 185.6675 | 125.3185
2012-10-31 06:16 | 24.903 | 207.5796 | 159.65 | 205.9337 | 145.6149 | 69.8985 | 0.014376 | 0.35384 | 0.005087 | 24.613 | 2.108 | 33.5173 | 70.6549 | 15.8999 | 20.2748 | 4.8188 | 70.6599 | 187.3048 | 139.3752 | 185.6589 | 125.3401
2012-10-31 06:16 | 24.9015 | 207.586 | 159.6291 | 205.9047 | 145.5865 | 69.9031 | 0.014379 | 0.35389 | 0.005089 | 24.6118 | 2.108 | 33.5172 | 70.6553 | 15.8997 | 20.2091 | 4.8191 | 70.6604 | 187.3769 | 139.42 | 185.6956 | 125.3774
2012-10-31 06:16 | 24.8955 | 207.5524 | 159.6348 | 205.8987 | 145.6036 | 69.9025 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.1079 | 33.5148 | 70.6448 | 15.8998 | 20.2593 | 4.8191 | 70.6498 | 187.2931 | 139.3755 | 185.6394 | 125.3443
2012-10-31 06:16 | 24.8866 | 207.5554 | 159.6298 | 205.937 | 145.6024 | 69.9072 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1078 | 33.5143 | 70.6431 | 15.8998 | 20.2303 | 4.8194 | 70.6482 | 187.3251 | 139.3995 | 185.7067 | 125.3721
2012-10-31 06:16 | 24.9 | 207.5963 | 159.7013 | 205.9307 | 145.585 | 69.9043 | 0.014376 | 0.35386 | 0.005087 | 24.6149 | 2.1079 | 33.5145 | 70.6441 | 15.8997 | 20.2959 | 4.8192 | 70.6492 | 187.3004 | 139.4054 | 185.6348 | 125.2891
2012-10-31 06:16 | 24.8993 | 207.6114 | 159.6618 | 205.9261 | 145.4804 | 69.8939 | 0.014389 | 0.35379 | 0.005091 | 24.5877 | 2.1079 | 33.5148 | 70.6458 | 15.8996 | 20.2912 | 4.8185 | 70.6508 | 187.3202 | 139.3706 | 185.6349 | 125.1892
2012-10-31 06:16 | 24.8881 | 207.5647 | 159.6313 | 205.8952 | 145.4384 | 69.9031 | 0.01437 | 0.35379 | 0.005084 | 24.6202 | 2.1079 | 33.514 | 70.6425 | 15.8996 | 20.2599 | 4.8191 | 70.6476 | 187.3048 | 139.3714 | 185.6353 | 125.1785
2012-10-31 06:16 | 24.897 | 207.5579 | 159.6285 | 205.8844 | 145.4127 | 69.8985 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1078 | 33.5138 | 70.6417 | 15.8996 | 20.2809 | 4.8188 | 70.6468 | 187.277 | 139.3476 | 185.6035 | 125.1318
2012-10-31 06:16 | 24.8948 | 207.599 | 159.5798 | 205.9334 | 145.3451 | 69.9008 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1078 | 33.514 | 70.6422 | 15.8996 | 20.2706 | 4.819 | 70.6473 | 187.3284 | 139.3092 | 185.6628 | 125.0745
2012-10-31 06:16 | 24.8985 | 207.5909 | 159.5485 | 205.8899 | 145.3641 | 69.9025 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1078 | 33.5135 | 70.6406 | 15.8996 | 20.2583 | 4.8191 | 70.6457 | 187.3326 | 139.2902 | 185.6316 | 125.1058
2012-10-31 06:16 | 24.8903 | 207.5788 | 159.5442 | 205.8935 | 145.4137 | 69.9002 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1077 | 33.5121 | 70.6346 | 15.8996 | 20.2461 | 4.8189 | 70.6397 | 187.3327 | 139.2981 | 185.6474 | 125.1676
2012-10-31 06:16 | 24.891 | 207.6031 | 159.51 | 205.9099 | 145.4259 | 69.8979 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1076 | 33.5106 | 70.6282 | 15.8996 | 20.2789 | 4.8188 | 70.6333 | 187.3242 | 139.2311 | 185.631 | 125.147
2012-10-31 06:16 | 24.8903 | 207.5709 | 159.5326 | 205.9289 | 145.3867 | 69.8996 | 0.014392 | 0.35372 | 0.005091 | 24.5775 | 2.1076 | 33.5107 | 70.6285 | 15.8996 | 20.218 | 4.8189 | 70.6336 | 187.3529 | 139.3146 | 185.7109 | 125.1687
2012-10-31 06:16 | 24.8918 | 207.5724 | 159.538 | 205.891 | 145.3959 | 69.8944 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1076 | 33.5102 | 70.6265 | 15.8996 | 20.2476 | 4.8185 | 70.6316 | 187.3248 | 139.2904 | 185.6434 | 125.1483
2012-10-31 06:17 | 24.8933 | 207.5896 | 159.5007 | 205.9201 | 145.5321 | 69.9095 | 0.014373 | 0.35373 | 0.005084 | 24.611 | 2.1076 | 33.5096 | 70.6245 | 15.8995 | 20.2169 | 4.8196 | 70.6296 | 187.3727 | 139.2838 | 185.7032 | 125.3152
2012-10-31 06:17 | 24.8851 | 207.5854 | 159.5235 | 205.908 | 145.4546 | 69.8916 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.1076 | 33.5098 | 70.6252 | 15.8996 | 20.2368 | 4.8183 | 70.6303 | 187.3486 | 139.2867 | 185.6712 | 125.2178
2012-10-31 06:17 | 24.894 | 207.5943 | 159.5363 | 205.9169 | 145.4366 | 69.8939 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1075 | 33.509 | 70.6218 | 15.8995 | 20.2377 | 4.8185 | 70.6269 | 187.3566 | 139.2986 | 185.6792 | 125.1989
2012-10-31 06:17 | 24.8895 | 207.5661 | 159.5357 | 205.8887 | 145.5245 | 69.9025 | 0.014376 | 0.35386 | 0.005087 | 24.6149 | 2.1076 | 33.5089 | 70.6219 | 15.8994 | 20.2131 | 4.8191 | 70.627 | 187.353 | 139.3226 | 185.6756 | 125.3114
2012-10-31 06:17 | 24.8903 | 207.5039 | 159.5248 | 205.8817 | 145.6176 | 69.8823 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1075 | 33.5082 | 70.6178 | 15.8996 | 20.2139 | 4.8177 | 70.6229 | 187.29 | 139.3109 | 185.6678 | 125.4037
2012-10-31 06:17 | 24.8933 | 207.566 | 159.5433 | 205.8768 | 145.5398 | 69.9002 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1075 | 33.5076 | 70.6157 | 15.8996 | 20.241 | 4.8189 | 70.6208 | 187.325 | 139.3023 | 185.6358 | 125.2988
2012-10-31 06:17 | 24.8925 | 207.5652 | 159.5115 | 205.9193 | 145.5313 | 69.902 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1073 | 33.5054 | 70.6059 | 15.8997 | 20.2282 | 4.819 | 70.611 | 187.337 | 139.2833 | 185.6911 | 125.3031
2012-10-31 06:17 | 24.8955 | 207.5446 | 159.5494 | 205.9026 | 145.6344 | 69.8898 | 0.014373 | 0.35381 | 0.005085 | 24.6161 | 2.1073 | 33.5057 | 70.6078 | 15.8996 | 20.2513 | 4.8182 | 70.6129 | 187.2933 | 139.2981 | 185.6513 | 125.3831
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.5333 | 159.6393 | 205.9189 | 145.7159 | 69.8852 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1073 | 33.506 | 70.6087 | 15.8997 | 20.2317 | 4.8179 | 70.6138 | 187.3016 | 139.4076 | 185.6872 | 125.4842
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.5491 | 159.6315 | 205.8992 | 145.6928 | 69.8991 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1073 | 33.5059 | 70.6082 | 15.8996 | 20.2638 | 4.8188 | 70.6133 | 187.2853 | 139.3677 | 185.6354 | 125.429
2012-10-31 06:17 | 24.9053 | 207.515 | 159.6174 | 205.9164 | 145.6134 | 69.9025 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1073 | 33.5056 | 70.6072 | 15.8996 | 20.237 | 4.8191 | 70.6123 | 187.278 | 139.3804 | 185.6794 | 125.3764
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.5451 | 159.616 | 205.8756 | 145.6889 | 69.8985 | 0.014386 | 0.35386 | 0.005091 | 24.5978 | 2.1073 | 33.5059 | 70.6085 | 15.8995 | 20.1955 | 4.8188 | 70.6136 | 187.3496 | 139.4205 | 185.6801 | 125.4934
2012-10-31 06:17 | 24.8978 | 207.5193 | 159.6332 | 205.8695 | 145.5867 | 69.9014 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1073 | 33.5054 | 70.607 | 15.8994 | 20.2255 | 4.819 | 70.6121 | 187.2938 | 139.4077 | 185.644 | 125.3612
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.5766 | 159.6082 | 205.8599 | 145.3849 | 69.9037 | 0.014395 | 0.35379 | 0.005093 | 24.5774 | 2.1073 | 33.5049 | 70.6053 | 15.8994 | 20.2116 | 4.8192 | 70.6103 | 187.365 | 139.3966 | 185.6483 | 125.1733
2012-10-31 06:17 | 24.8978 | 207.5272 | 159.6099 | 205.8774 | 145.552 | 69.9002 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1072 | 33.5043 | 70.6018 | 15.8995 | 20.2335 | 4.8189 | 70.6069 | 187.2937 | 139.3764 | 185.6439 | 125.3185
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.553 | 159.6044 | 205.8638 | 145.5003 | 69.906 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.1073 | 33.5047 | 70.6045 | 15.8994 | 20.2317 | 4.8193 | 70.6096 | 187.3213 | 139.3727 | 185.6321 | 125.2686
2012-10-31 06:17 | 24.9 | 207.5609 | 159.585 | 205.8796 | 145.5311 | 69.8973 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1072 | 33.5037 | 70.5994 | 15.8995 | 20.2277 | 4.8187 | 70.6045 | 187.3332 | 139.3573 | 185.6519 | 125.3034
2012-10-31 06:17 | 24.9008 | 207.5459 | 159.5702 | 205.8961 | 145.5088 | 69.8933 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1072 | 33.5031 | 70.5977 | 15.8994 | 20.2084 | 4.8184 | 70.6028 | 187.3375 | 139.3618 | 185.6877 | 125.3004
2012-10-31 06:17 | 24.9023 | 207.5789 | 159.5523 | 205.8976 | 145.545 | 69.884 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1072 | 33.5036 | 70.6 | 15.8993 | 20.2179 | 4.8178 | 70.6051 | 187.361 | 139.3344 | 185.6797 | 125.3271
2012-10-31 06:17 | 24.9015 | 207.523 | 159.5632 | 205.8811 | 145.5865 | 69.8939 | 0.014398 | 0.35373 | 0.005093 | 24.5683 | 2.1072 | 33.5033 | 70.5987 | 15.8993 | 20.189 | 4.8185 | 70.6038 | 187.334 | 139.3742 | 185.6921 | 125.3975
2012-10-31 06:17 | 24.9068 | 207.5874 | 159.553 | 205.8509 | 145.5148 | 69.8892 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1072 | 33.5028 | 70.5973 | 15.8992 | 20.1943 | 4.8182 | 70.6024 | 187.3931 | 139.3587 | 185.6566 | 125.3205
2012-10-31 06:17 | 24.9053 | 207.5819 | 159.5321 | 205.8967 | 145.5634 | 69.8939 | 0.014367 | 0.35376 | 0.005083 | 24.6233 | 2.1072 | 33.5024 | 70.5957 | 15.8992 | 20.1567 | 4.8185 | 70.6007 | 187.4252 | 139.3754 | 185.74 | 125.4067
2012-10-31 06:18 | 24.8978 | 207.5784 | 159.5517 | 205.8813 | 145.4173 | 69.8916 | 0.014379 | 0.35371 | 0.005086 | 24.5988 | 2.1071 | 33.502 | 70.5934 | 15.8993 | 20.1692 | 4.8183 | 70.5985 | 187.4092 | 139.3825 | 185.7121 | 125.2481
2012-10-31 06:18 | 24.9008 | 207.6208 | 159.5353 | 205.8567 | 145.3972 | 69.8846 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1071 | 33.5017 | 70.5917 | 15.8994 | 20.1722 | 4.8178 | 70.5968 | 187.4486 | 139.3631 | 185.6845 | 125.225
2012-10-31 06:18 | 24.897 | 207.5894 | 159.5199 | 205.8647 | 145.3973 | 69.8875 | 0.01437 | 0.35375 | 0.005083 | 24.6172 | 2.1071 | 33.5014 | 70.591 | 15.8992 | 20.2247 | 4.818 | 70.5961 | 187.3647 | 139.2952 | 185.64 | 125.1726
2012-10-31 06:18 | 24.8895 | 207.6213 | 159.524 | 205.8966 | 145.3667 | 69.8927 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.1071 | 33.5008 | 70.589 | 15.8991 | 20.2252 | 4.8184 | 70.5941 | 187.3961 | 139.2988 | 185.6714 | 125.1415
2012-10-31 06:18 | 24.891 | 207.5991 | 159.5178 | 205.8627 | 145.3759 | 69.8916 | 0.014373 | 0.35376 | 0.005085 | 24.613 | 2.1071 | 33.5011 | 70.5902 | 15.8991 | 20.2668 | 4.8183 | 70.5953 | 187.3323 | 139.251 | 185.5959 | 125.1091
2012-10-31 06:18 | 24.8828 | 207.5713 | 159.4824 | 205.8269 | 145.3484 | 69.8777 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.107 | 33.5001 | 70.5863 | 15.8991 | 20.2305 | 4.8174 | 70.5914 | 187.3408 | 139.2519 | 185.5964 | 125.1179
2012-10-31 06:18 | 24.8881 | 207.5766 | 159.5032 | 205.8795 | 145.3076 | 69.891 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.107 | 33.4988 | 70.5806 | 15.8991 | 20.2077 | 4.8183 | 70.5856 | 187.3689 | 139.2955 | 185.6718 | 125.0999
2012-10-31 06:18 | 24.8858 | 207.5034 | 159.4777 | 205.8772 | 145.286 | 69.8887 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1069 | 33.4981 | 70.5778 | 15.8991 | 20.2335 | 4.8181 | 70.5829 | 187.2699 | 139.2442 | 185.6437 | 125.0525
2012-10-31 06:18 | 24.891 | 207.5598 | 159.4712 | 205.8351 | 145.4221 | 69.8829 | 0.014376 | 0.35372 | 0.005085 | 24.6049 | 2.1069 | 33.4976 | 70.5753 | 15.8992 | 20.2387 | 4.8177 | 70.5804 | 187.3211 | 139.2325 | 185.5964 | 125.1834
2012-10-31 06:18 | 24.8873 | 207.5758 | 159.4365 | 205.8629 | 145.3799 | 69.884 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1069 | 33.4985 | 70.5793 | 15.8992 | 20.2109 | 4.8178 | 70.5844 | 187.3649 | 139.2256 | 185.652 | 125.169
2012-10-31 06:18 | 24.894 | 207.5313 | 159.4509 | 205.846 | 145.3519 | 69.8858 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1069 | 33.4973 | 70.574 | 15.8991 | 20.1735 | 4.8179 | 70.5791 | 187.3578 | 139.2774 | 185.6725 | 125.1784
2012-10-31 06:18 | 24.8948 | 207.5596 | 159.4207 | 205.8507 | 145.1719 | 69.8864 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1068 | 33.497 | 70.5727 | 15.8992 | 20.2305 | 4.818 | 70.5777 | 187.3291 | 139.1902 | 185.6202 | 124.9414
2012-10-31 06:18 | 24.8993 | 207.6035 | 159.3981 | 205.8749 | 145.2341 | 69.8852 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1068 | 33.4963 | 70.5696 | 15.8992 | 20.1748 | 4.8179 | 70.5746 | 187.4287 | 139.2233 | 185.7001 | 125.0593
2012-10-31 06:18 | 24.9 | 207.5491 | 159.3561 | 205.8835 | 145.3541 | 69.8835 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1008 | 33.4013 | 70.1704 | 15.8991 | 20.1915 | 4.8178 | 70.1755 | 187.3576 | 139.1646 | 185.692 | 125.1626
2012-10-31 06:18 | 24.897 | 207.5343 | 159.3725 | 205.8608 | 145.4281 | 69.8858 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.0999 | 33.3867 | 70.1093 | 15.899 | 20.2126 | 4.8179 | 70.1144 | 187.3217 | 139.1599 | 185.6482 | 125.2155
2012-10-31 06:18 | 24.8888 | 207.5379 | 159.372 | 205.8487 | 145.416 | 69.8684 | 0.014379 | 0.35362 | 0.005085 | 24.5927 | 2.0991 | 33.3747 | 70.0584 | 15.8992 | 20.2004 | 4.8167 | 70.0634 | 187.3375 | 139.1716 | 185.6483 | 125.2156
2012-10-31 06:18 | 24.8895 | 207.5149 | 159.3727 | 205.8612 | 145.1512 | 69.8679 | 0.014357 | 0.35358 | 0.005076 | 24.6274 | 2.0991 | 33.3746 | 70.0579 | 15.8992 | 20.2011 | 4.8167 | 70.0629 | 187.3138 | 139.1716 | 185.6601 | 124.9501
2012-10-31 06:18 | 24.8866 | 207.512 | 159.3272 | 205.8504 | 145.1137 | 69.88 | 0.014376 | 0.35347 | 0.005082 | 24.5878 | 2.0993 | 33.3767 | 70.0665 | 15.8993 | 20.2223 | 4.8175 | 70.0716 | 187.2897 | 139.1049 | 185.6281 | 124.8914
2012-10-31 06:18 | 24.8873 | 207.5206 | 159.3318 | 205.8472 | 145.5877 | 69.8788 | 0.014363 | 0.35346 | 0.005077 | 24.6091 | 2.0996 | 33.3813 | 70.0861 | 15.8992 | 20.1949 | 4.8174 | 70.0911 | 187.3257 | 139.1369 | 185.6523 | 125.3928
2012-10-31 06:18 | 24.8828 | 207.5201 | 159.4048 | 205.8072 | 145.7141 | 69.8742 | 0.01436 | 0.35342 | 0.005075 | 24.6112 | 2.1002 | 33.3912 | 70.1271 | 15.8993 | 20.1944 | 4.8171 | 70.1321 | 187.3257 | 139.2104 | 185.6128 | 125.5197
2012-10-31 06:18 | 24.8806 | 207.5297 | 159.4608 | 205.7853 | 146.3894 | 69.8667 | 0.014348 | 0.3534 | 0.005071 | 24.6307 | 2.1039 | 33.4514 | 70.3799 | 15.8994 | 20.1882 | 4.8166 | 70.3849 | 187.3415 | 139.2726 | 185.5971 | 126.2012
2012-10-31 06:18 | 24.8708 | 207.4962 | 159.6101 | 205.8346 | 146.4836 | 69.8661 | 0.014363 | 0.35346 | 0.005077 | 24.6091 | 2.1063 | 33.4892 | 70.5389 | 15.8994 | 20.1944 | 4.8166 | 70.544 | 187.3018 | 139.4157 | 185.6402 | 126.2892
2012-10-31 06:18 | 24.8708 | 207.5435 | 159.645 | 205.7834 | 146.2179 | 69.8788 | 0.014354 | 0.3535 | 0.005074 | 24.6275 | 2.1075 | 33.5087 | 70.6208 | 15.8994 | 20.1583 | 4.8174 | 70.6259 | 187.3852 | 139.4867 | 185.6251 | 126.0596
2012-10-31 06:19 | 24.8701 | 207.5231 | 159.6443 | 205.7709 | 145.8669 | 69.8812 | 0.014376 | 0.35352 | 0.005082 | 24.5908 | 2.1086 | 33.5262 | 70.6949 | 15.8994 | 20.1777 | 4.8176 | 70.7 | 187.3454 | 139.4666 | 185.5932 | 125.6892
2012-10-31 06:19 | 24.8634 | 207.5519 | 159.6376 | 205.8036 | 145.6485 | 69.8921 | 0.01436 | 0.35356 | 0.005077 | 24.6212 | 2.1092 | 33.5356 | 70.7345 | 15.8994 | 20.1509 | 4.8184 | 70.7396 | 187.401 | 139.4867 | 185.6527 | 125.4976
2012-10-31 06:19 | 24.8671 | 207.5437 | 159.5676 | 205.7876 | 145.3789 | 69.8864 | 0.014379 | 0.35355 | 0.005084 | 24.5877 | 2.1095 | 33.5403 | 70.7544 | 15.8994 | 20.1506 | 4.818 | 70.7595 | 187.3931 | 139.417 | 185.637 | 125.2283
2012-10-31 06:19 | 24.8604 | 207.541 | 159.4949 | 205.7573 | 145.4184 | 69.9014 | 0.01437 | 0.3535 | 0.00508 | 24.6001 | 2.1097 | 33.5429 | 70.7652 | 15.8994 | 20.1599 | 4.819 | 70.7703 | 187.3811 | 139.335 | 185.5974 | 125.2585
2012-10-31 06:19 | 24.8596 | 207.5323 | 159.4282 | 205.7801 | 145.3099 | 69.8892 | 0.01437 | 0.35349 | 0.00508 | 24.5991 | 2.1098 | 33.5446 | 70.7729 | 15.8993 | 20.0909 | 4.8182 | 70.778 | 187.4414 | 139.3373 | 185.6892 | 125.219
2012-10-31 06:19 | 24.8521 | 207.5602 | 159.3974 | 205.7293 | 145.4909 | 69.8927 | 0.014363 | 0.35355 | 0.005078 | 24.6151 | 2.1099 | 33.5461 | 70.779 | 15.8993 | 20.0794 | 4.8184 | 70.7841 | 187.4808 | 139.318 | 185.6499 | 125.4115
2012-10-31 06:19 | 24.8514 | 207.5123 | 159.3967 | 205.7325 | 145.5403 | 69.902 | 0.014363 | 0.35359 | 0.005079 | 24.6181 | 2.11 | 33.5472 | 70.7836 | 15.8993 | 20.0706 | 4.819 | 70.7887 | 187.4417 | 139.3261 | 185.6619 | 125.4697
2012-10-31 06:19 | 24.8536 | 207.5224 | 159.4222 | 205.7111 | 145.6271 | 69.8921 | 0.01437 | 0.3536 | 0.005081 | 24.6071 | 2.1101 | 33.5484 | 70.7891 | 15.8993 | 20.0889 | 4.8184 | 70.7942 | 187.4335 | 139.3333 | 185.6222 | 125.5382
2012-10-31 06:19 | 24.8536 | 207.5499 | 159.4028 | 205.7347 | 145.5194 | 69.8996 | 0.014376 | 0.35365 | 0.005084 | 24.5999 | 2.1101 | 33.5484 | 70.789 | 15.8993 | 20.117 | 4.8189 | 70.7941 | 187.4329 | 139.2858 | 185.6177 | 125.4024
2012-10-31 06:19 | 24.8596 | 207.5165 | 159.4282 | 205.7525 | 145.4599 | 69.8794 | 0.01437 | 0.35358 | 0.005081 | 24.6051 | 2.11 | 33.5482 | 70.7881 | 15.8993 | 20.1391 | 4.8175 | 70.7932 | 187.3774 | 139.2891 | 185.6134 | 125.3208
2012-10-31 06:19 | 24.8477 | 207.5204 | 159.362 | 205.6934 | 145.3903 | 69.884 | 0.014376 | 0.35365 | 0.005084 | 24.5999 | 2.1101 | 33.5483 | 70.7889 | 15.8992 | 20.1713 | 4.8178 | 70.794 | 187.3491 | 139.1907 | 185.5221 | 125.219
2012-10-31 06:19 | 24.8484 | 207.5053 | 159.3549 | 205.6823 | 145.4795 | 69.8881 | 0.01437 | 0.35363 | 0.005082 | 24.6091 | 2.11 | 33.5483 | 70.7884 | 15.8993 | 20.1399 | 4.8181 | 70.7935 | 187.3654 | 139.215 | 185.5424 | 125.3396
2012-10-31 06:19 | 24.8551 | 207.5199 | 159.3888 | 205.7323 | 145.5093 | 69.8858 | 0.014376 | 0.35369 | 0.005085 | 24.6029 | 2.1101 | 33.5492 | 70.793 | 15.8992 | 20.1546 | 4.8179 | 70.7981 | 187.3653 | 139.2342 | 185.5777 | 125.3547
2012-10-31 06:19 | 24.8626 | 207.4644 | 159.373 | 205.7398 | 145.5207 | 69.891 | 0.014367 | 0.35362 | 0.00508 | 24.6133 | 2.11 | 33.5476 | 70.7864 | 15.8992 | 20.1943 | 4.8183 | 70.7914 | 187.2701 | 139.1787 | 185.5455 | 125.3264
2012-10-31 06:19 | 24.8611 | 207.4984 | 159.3637 | 205.7225 | 145.4268 | 69.8927 | 0.014357 | 0.35369 | 0.005078 | 24.6354 | 2.1101 | 33.5482 | 70.7885 | 15.8992 | 20.1807 | 4.8184 | 70.7936 | 187.3177 | 139.183 | 185.5418 | 125.2461
2012-10-31 06:19 | 24.8738 | 207.5229 | 159.3221 | 205.751 | 145.4087 | 69.8794 | 0.014379 | 0.35372 | 0.005086 | 24.5998 | 2.11 | 33.548 | 70.7878 | 15.8992 | 20.1573 | 4.8175 | 70.7929 | 187.3656 | 139.1648 | 185.5937 | 125.2514
2012-10-31 06:19 | 24.8731 | 207.4985 | 159.3525 | 205.7109 | 145.5466 | 69.8823 | 0.01436 | 0.35365 | 0.005078 | 24.6273 | 2.1101 | 33.5483 | 70.7887 | 15.8993 | 20.1646 | 4.8177 | 70.7937 | 187.3339 | 139.1879 | 185.5463 | 125.382
2012-10-31 06:19 | 24.8611 | 207.4747 | 159.3676 | 205.7147 | 145.4999 | 69.8887 | 0.014363 | 0.35368 | 0.00508 | 24.6242 | 2.11 | 33.5476 | 70.7859 | 15.8992 | 20.1807 | 4.8181 | 70.791 | 187.294 | 139.1869 | 185.534 | 125.3192
2012-10-31 06:19 | 24.8708 | 207.4962 | 159.4122 | 205.7204 | 145.5404 | 69.8875 | 0.014382 | 0.35369 | 0.005087 | 24.5926 | 2.11 | 33.5474 | 70.7859 | 15.8991 | 20.1744 | 4.818 | 70.791 | 187.3218 | 139.2378 | 185.546 | 125.366
2012-10-31 06:19 | 24.8656 | 207.4635 | 159.3799 | 205.7428 | 145.5583 | 69.8846 | 0.014382 | 0.35368 | 0.005087 | 24.5916 | 2.11 | 33.5466 | 70.7827 | 15.899 | 20.2013 | 4.8178 | 70.7878 | 187.2622 | 139.1786 | 185.5415 | 125.357
2012-10-31 06:19 | 24.8694 | 207.4948 | 159.4302 | 205.7308 | 145.5813 | 69.891 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.11 | 33.5467 | 70.7827 | 15.8991 | 20.1569 | 4.8183 | 70.7878 | 187.3379 | 139.2733 | 185.5739 | 125.4244
2012-10-31 06:19 | 24.8783 | 207.4722 | 159.4469 | 205.7437 | 145.6672 | 69.8973 | 0.014373 | 0.35366 | 0.005083 | 24.606 | 2.1099 | 33.5456 | 70.7783 | 15.8991 | 20.218 | 4.8187 | 70.7834 | 187.2542 | 139.2289 | 185.5257 | 125.4492
2012-10-31 06:20 | 24.8753 | 207.5086 | 159.4439 | 205.7407 | 145.4641 | 69.8875 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1099 | 33.5454 | 70.7775 | 15.899 | 20.1909 | 4.818 | 70.7825 | 187.3177 | 139.253 | 185.5498 | 125.2732
2012-10-31 06:20 | 24.8708 | 207.5081 | 159.3851 | 205.7283 | 145.3826 | 69.8887 | 0.014386 | 0.35369 | 0.005088 | 24.5858 | 2.1099 | 33.5449 | 70.7752 | 15.899 | 20.1744 | 4.8181 | 70.7803 | 187.3337 | 139.2107 | 185.5539 | 125.2082
2012-10-31 06:20 | 24.8753 | 207.5047 | 159.4128 | 205.7564 | 145.3102 | 69.8962 | 0.01437 | 0.35373 | 0.005083 | 24.6161 | 2.1098 | 33.5441 | 70.7721 | 15.899 | 20.1909 | 4.8186 | 70.7771 | 187.3138 | 139.2219 | 185.5655 | 125.1193
2012-10-31 06:20 | 24.8791 | 207.5124 | 159.4244 | 205.7523 | 145.3986 | 69.8944 | 0.014363 | 0.35373 | 0.005081 | 24.6281 | 2.1098 | 33.5438 | 70.7713 | 15.899 | 20.1425 | 4.8185 | 70.7764 | 187.3699 | 139.2819 | 185.6098 | 125.2561
2012-10-31 06:20 | 24.8708 | 207.5199 | 159.3967 | 205.6929 | 145.3711 | 69.8817 | 0.014367 | 0.35373 | 0.005082 | 24.6213 | 2.1098 | 33.5433 | 70.7688 | 15.8989 | 20.1382 | 4.8176 | 70.7739 | 187.3817 | 139.2585 | 185.5547 | 125.2329
2012-10-31 06:20 | 24.8746 | 207.5119 | 159.3811 | 205.7675 | 145.3595 | 69.891 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1097 | 33.5423 | 70.765 | 15.8989 | 20.1701 | 4.8183 | 70.7701 | 187.3418 | 139.211 | 185.5974 | 125.1894
2012-10-31 06:20 | 24.8708 | 207.5081 | 159.3424 | 205.748 | 145.2018 | 69.8939 | 0.014379 | 0.35369 | 0.005086 | 24.5977 | 2.1097 | 33.5412 | 70.7608 | 15.8988 | 20.1422 | 4.8185 | 70.7659 | 187.3659 | 139.2002 | 185.6058 | 125.0596
2012-10-31 06:20 | 24.8761 | 207.4897 | 159.3206 | 205.7493 | 145.3956 | 69.9025 | 0.014389 | 0.35372 | 0.00509 | 24.5827 | 2.1096 | 33.541 | 70.7593 | 15.899 | 20.1435 | 4.8191 | 70.7644 | 187.3462 | 139.1771 | 185.6058 | 125.2521
2012-10-31 06:20 | 24.8731 | 207.5419 | 159.3563 | 205.7463 | 145.3157 | 69.8881 | 0.014392 | 0.35376 | 0.005091 | 24.5805 | 2.1094 | 33.5376 | 70.7445 | 15.899 | 20.1606 | 4.8181 | 70.7496 | 187.3813 | 139.1957 | 185.5857 | 125.1551
2012-10-31 06:20 | 24.8843 | 207.5294 | 159.3869 | 205.7851 | 145.4615 | 69.8985 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1094 | 33.5369 | 70.7426 | 15.8988 | 20.1477 | 4.8188 | 70.7476 | 187.3817 | 139.2392 | 185.6374 | 125.3138
2012-10-31 06:20 | 24.8836 | 207.4539 | 159.394 | 205.7647 | 145.4762 | 69.8921 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1095 | 33.5388 | 70.7502 | 15.8989 | 20.1751 | 4.8184 | 70.7553 | 187.2788 | 139.2189 | 185.5896 | 125.3011
2012-10-31 06:20 | 24.8873 | 207.5246 | 159.3783 | 205.7763 | 145.3529 | 69.8979 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1095 | 33.5383 | 70.7484 | 15.8988 | 20.1347 | 4.8188 | 70.7535 | 187.3899 | 139.2436 | 185.6416 | 125.2182
2012-10-31 06:20 | 24.8843 | 207.4979 | 159.3675 | 205.7694 | 145.2191 | 69.902 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1094 | 33.5378 | 70.7457 | 15.899 | 20.1879 | 4.819 | 70.7508 | 187.31 | 139.1796 | 185.5815 | 125.0312
2012-10-31 06:20 | 24.8873 | 207.4891 | 159.4055 | 205.7566 | 145.3414 | 69.8944 | 0.014379 | 0.35376 | 0.005087 | 24.6028 | 2.1094 | 33.5377 | 70.746 | 15.8989 | 20.1628 | 4.8185 | 70.7511 | 187.3263 | 139.2427 | 185.5938 | 125.1786
2012-10-31 06:20 | 24.8798 | 207.4777 | 159.363 | 205.757 | 145.2223 | 69.8991 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1094 | 33.5368 | 70.7416 | 15.899 | 20.1553 | 4.8188 | 70.7467 | 187.3224 | 139.2077 | 185.6017 | 125.067
2012-10-31 06:20 | 24.8903 | 207.4764 | 159.3309 | 205.7911 | 145.2636 | 69.884 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1094 | 33.5367 | 70.7416 | 15.8988 | 20.1617 | 4.8178 | 70.7467 | 187.3147 | 139.1692 | 185.6294 | 125.1019
2012-10-31 06:20 | 24.891 | 207.4928 | 159.3665 | 205.7918 | 145.3143 | 69.8979 | 0.014386 | 0.35368 | 0.005088 | 24.5848 | 2.1093 | 33.5363 | 70.7395 | 15.899 | 20.2026 | 4.8188 | 70.7445 | 187.2902 | 139.1639 | 185.5892 | 125.1117
2012-10-31 06:20 | 24.8933 | 207.4636 | 159.3804 | 205.7547 | 145.2935 | 69.8788 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1093 | 33.5353 | 70.736 | 15.8988 | 20.1808 | 4.8174 | 70.7411 | 187.2828 | 139.1996 | 185.5739 | 125.1127
2012-10-31 06:20 | 24.8866 | 207.512 | 159.3427 | 205.7717 | 145.1752 | 69.891 | 0.014376 | 0.35382 | 0.005087 | 24.6119 | 2.1093 | 33.5349 | 70.7348 | 15.8987 | 20.1902 | 4.8183 | 70.7399 | 187.3218 | 139.1525 | 185.5815 | 124.985
2012-10-31 06:20 | 24.8933 | 207.4912 | 159.3455 | 205.8335 | 145.232 | 69.8916 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1093 | 33.5347 | 70.7338 | 15.8988 | 20.1969 | 4.8183 | 70.7389 | 187.2943 | 139.1486 | 185.6366 | 125.0351
2012-10-31 06:20 | 24.8918 | 207.4897 | 159.3828 | 205.8044 | 145.1381 | 69.8864 | 0.014395 | 0.35375 | 0.005092 | 24.5744 | 2.1092 | 33.5341 | 70.7315 | 15.8987 | 20.2395 | 4.818 | 70.7366 | 187.2502 | 139.1433 | 185.5649 | 124.8986
2012-10-31 06:20 | 24.894 | 207.5194 | 159.3229 | 205.8106 | 145.2365 | 69.891 | 0.014382 | 0.35371 | 0.005087 | 24.5937 | 2.1092 | 33.5335 | 70.7293 | 15.8986 | 20.2096 | 4.8183 | 70.7344 | 187.3098 | 139.1133 | 185.601 | 125.0269
2012-10-31 06:20 | 24.8933 | 207.4636 | 159.3145 | 205.7941 | 145.1704 | 69.8852 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1092 | 33.533 | 70.7272 | 15.8986 | 20.2009 | 4.8179 | 70.7323 | 187.2627 | 139.1136 | 185.5932 | 124.9695
2012-10-31 06:21 | 24.8903 | 207.5039 | 159.3076 | 205.7793 | 145.1597 | 69.8875 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1091 | 33.5325 | 70.7244 | 15.8987 | 20.222 | 4.818 | 70.7295 | 187.2819 | 139.0856 | 185.5573 | 124.9377
2012-10-31 06:21 | 24.8925 | 207.4471 | 159.3176 | 205.7894 | 145.1657 | 69.8916 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1091 | 33.532 | 70.7231 | 15.8986 | 20.2523 | 4.8183 | 70.7282 | 187.1948 | 139.0653 | 185.5371 | 124.9134
2012-10-31 06:21 | 24.894 | 207.4604 | 159.2919 | 205.7869 | 145.1442 | 69.8904 | 0.014398 | 0.35376 | 0.005093 | 24.5703 | 2.109 | 33.5309 | 70.7178 | 15.8987 | 20.2297 | 4.8182 | 70.7229 | 187.2307 | 139.0622 | 185.5572 | 124.9145
2012-10-31 06:21 | 24.9 | 207.4979 | 159.3095 | 205.7929 | 145.2156 | 69.8829 | 0.014398 | 0.35371 | 0.005093 | 24.5663 | 2.109 | 33.5299 | 70.7135 | 15.8987 | 20.2437 | 4.8177 | 70.7186 | 187.2542 | 139.0658 | 185.5492 | 124.9719
2012-10-31 06:21 | 24.8985 | 207.4806 | 159.2925 | 205.7363 | 145.2025 | 69.8916 | 0.014389 | 0.35371 | 0.005089 | 24.5817 | 2.1089 | 33.5295 | 70.7118 | 15.8987 | 20.2021 | 4.8183 | 70.7169 | 187.2785 | 139.0904 | 185.5342 | 125.0004
2012-10-31 06:21 | 24.894 | 207.4604 | 159.2803 | 205.7672 | 145.0826 | 69.8927 | 0.014395 | 0.35376 | 0.005092 | 24.5754 | 2.1089 | 33.5283 | 70.7067 | 15.8987 | 20.1815 | 4.8184 | 70.7118 | 187.2789 | 139.0988 | 185.5857 | 124.9011
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4775 | 159.2584 | 205.7765 | 145.1879 | 69.8829 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1088 | 33.5271 | 70.7023 | 15.8986 | 20.1908 | 4.8177 | 70.7074 | 187.2867 | 139.0676 | 185.5857 | 124.9971
2012-10-31 06:21 | 24.8978 | 207.4721 | 159.2647 | 205.7907 | 145.2326 | 69.8829 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1088 | 33.5269 | 70.7008 | 15.8987 | 20.1733 | 4.8177 | 70.7059 | 187.2988 | 139.0914 | 185.6174 | 125.0593
2012-10-31 06:21 | 24.9 | 207.4861 | 159.3018 | 205.789 | 145.2425 | 69.8754 | 0.014392 | 0.35379 | 0.005092 | 24.5825 | 2.1088 | 33.5276 | 70.704 | 15.8987 | 20.2236 | 4.8172 | 70.709 | 187.2625 | 139.0782 | 185.5654 | 125.0189
2012-10-31 06:21 | 24.9008 | 207.4514 | 159.3026 | 205.8055 | 145.1664 | 69.895 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.1088 | 33.5264 | 70.6989 | 15.8986 | 20.1963 | 4.8186 | 70.704 | 187.2551 | 139.1063 | 185.6092 | 124.9701
2012-10-31 06:21 | 24.8985 | 207.4767 | 159.2615 | 205.7796 | 145.2718 | 69.8973 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1087 | 33.5257 | 70.6958 | 15.8987 | 20.198 | 4.8187 | 70.7009 | 187.2787 | 139.0635 | 185.5816 | 125.0738
2012-10-31 06:21 | 24.9038 | 207.4781 | 159.2978 | 205.7377 | 145.3694 | 69.8968 | 0.014392 | 0.35376 | 0.005091 | 24.5805 | 2.1087 | 33.5249 | 70.6923 | 15.8987 | 20.1953 | 4.8187 | 70.6974 | 187.2828 | 139.1025 | 185.5424 | 125.1741
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4578 | 159.3011 | 205.7804 | 145.1687 | 69.8921 | 0.014392 | 0.35369 | 0.00509 | 24.5755 | 2.1086 | 33.5245 | 70.691 | 15.8987 | 20.2069 | 4.8184 | 70.6961 | 187.2509 | 139.0942 | 185.5735 | 124.9618
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4657 | 159.2972 | 205.8316 | 145.0802 | 69.8875 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1086 | 33.5238 | 70.6882 | 15.8987 | 20.2229 | 4.818 | 70.6932 | 187.2428 | 139.0743 | 185.6087 | 124.8573
2012-10-31 06:21 | 24.8963 | 207.4824 | 159.2787 | 205.8129 | 145.1195 | 69.8846 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.1085 | 33.5233 | 70.685 | 15.8989 | 20.1838 | 4.8178 | 70.6901 | 187.2986 | 139.0949 | 185.6291 | 124.9357
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4578 | 159.2623 | 205.7529 | 145.1533 | 69.8921 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1085 | 33.5228 | 70.6836 | 15.8987 | 20.1948 | 4.8184 | 70.6887 | 187.263 | 139.0675 | 185.5581 | 124.9585
2012-10-31 06:21 | 24.909 | 207.4518 | 159.2759 | 205.7665 | 145.2053 | 69.8875 | 0.014389 | 0.35375 | 0.00509 | 24.5847 | 2.1084 | 33.5214 | 70.6767 | 15.8989 | 20.1925 | 4.818 | 70.6818 | 187.2593 | 139.0834 | 185.574 | 125.0128
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4381 | 159.3399 | 205.7529 | 145.3726 | 69.8812 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1085 | 33.5217 | 70.6789 | 15.8987 | 20.243 | 4.8176 | 70.684 | 187.1951 | 139.0969 | 185.5099 | 125.1296
2012-10-31 06:21 | 24.9038 | 207.4584 | 159.3405 | 205.7613 | 145.3656 | 69.8869 | 0.014392 | 0.35382 | 0.005092 | 24.5846 | 2.1084 | 33.521 | 70.6771 | 15.8985 | 20.2234 | 4.818 | 70.6822 | 187.235 | 139.1171 | 185.5379 | 125.1422
2012-10-31 06:21 | 24.8978 | 207.4524 | 159.3306 | 205.7553 | 145.3557 | 69.8944 | 0.014392 | 0.35371 | 0.005091 | 24.5766 | 2.1084 | 33.5205 | 70.6742 | 15.8986 | 20.2014 | 4.8185 | 70.6793 | 187.251 | 139.1292 | 185.5539 | 125.1543
2012-10-31 06:21 | 24.8993 | 207.4814 | 159.3205 | 205.7725 | 145.3072 | 69.8823 | 0.014382 | 0.35373 | 0.005087 | 24.5956 | 2.1084 | 33.5207 | 70.6754 | 15.8986 | 20.2149 | 4.8177 | 70.6805 | 187.2665 | 139.1056 | 185.5576 | 125.0923
2012-10-31 06:21 | 24.891 | 207.4377 | 159.3704 | 205.7564 | 145.3951 | 69.8898 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1083 | 33.52 | 70.6717 | 15.8987 | 20.2187 | 4.8182 | 70.6768 | 187.219 | 139.1517 | 185.5377 | 125.1764
2012-10-31 06:22 | 24.8955 | 207.4619 | 159.3632 | 205.7806 | 145.3458 | 69.8944 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1084 | 33.5199 | 70.6717 | 15.8986 | 20.2472 | 4.8185 | 70.6768 | 187.2147 | 139.116 | 185.5334 | 125.0986
2012-10-31 06:22 | 24.8985 | 207.457 | 159.3934 | 205.7914 | 145.3834 | 69.8875 | 0.01437 | 0.35385 | 0.005085 | 24.6242 | 2.1083 | 33.5185 | 70.6655 | 15.8987 | 20.198 | 4.818 | 70.6706 | 187.259 | 139.1954 | 185.5934 | 125.1854
2012-10-31 06:22 | 24.891 | 207.5046 | 159.351 | 205.78 | 145.4336 | 69.8927 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1083 | 33.5184 | 70.6653 | 15.8986 | 20.2468 | 4.8184 | 70.6704 | 187.2578 | 139.1042 | 185.5332 | 125.1868
2012-10-31 06:22 | 24.8858 | 207.4758 | 159.4117 | 205.7945 | 145.4207 | 69.8846 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1083 | 33.5189 | 70.668 | 15.8985 | 20.2135 | 4.8178 | 70.6731 | 187.2623 | 139.1982 | 185.581 | 125.2072
2012-10-31 06:22 | 24.8858 | 207.4758 | 159.4272 | 205.7945 | 145.3938 | 69.8869 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1083 | 33.518 | 70.6643 | 15.8984 | 20.1733 | 4.818 | 70.6694 | 187.3025 | 139.2539 | 185.6212 | 125.2205
2012-10-31 06:22 | 24.891 | 207.4968 | 159.4169 | 205.7721 | 145.2681 | 69.902 | 0.014373 | 0.35378 | 0.005085 | 24.6141 | 2.1082 | 33.5178 | 70.6637 | 15.8985 | 20.2026 | 4.819 | 70.6688 | 187.2942 | 139.2143 | 185.5695 | 125.0655
2012-10-31 06:22 | 24.8888 | 207.4552 | 159.4031 | 205.7857 | 145.0543 | 69.8777 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.1082 | 33.5176 | 70.6626 | 15.8985 | 20.2205 | 4.8174 | 70.6677 | 187.2347 | 139.1826 | 185.5652 | 124.8338
2012-10-31 06:22 | 24.8955 | 207.4855 | 159.3438 | 205.7569 | 145.3688 | 69.8933 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1082 | 33.5174 | 70.6616 | 15.8985 | 20.2312 | 4.8184 | 70.6667 | 187.2543 | 139.1126 | 185.5257 | 125.1376
2012-10-31 06:22 | 24.8963 | 207.5021 | 159.3912 | 205.7814 | 145.4505 | 69.8904 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1082 | 33.5167 | 70.6592 | 15.8984 | 20.1918 | 4.8182 | 70.6642 | 187.3103 | 139.1994 | 185.5896 | 125.2587
2012-10-31 06:22 | 24.8858 | 207.464 | 159.3613 | 205.7197 | 145.4477 | 69.8904 | 0.014392 | 0.35378 | 0.005092 | 24.5816 | 2.1082 | 33.517 | 70.6604 | 15.8985 | 20.1693 | 4.8182 | 70.6655 | 187.2947 | 139.192 | 185.5504 | 125.2784
2012-10-31 06:22 | 24.891 | 207.4574 | 159.3587 | 205.7918 | 145.3413 | 69.8979 | 0.014392 | 0.35385 | 0.005093 | 24.5866 | 2.1081 | 33.5156 | 70.6546 | 15.8984 | 20.1745 | 4.8188 | 70.6597 | 187.2829 | 139.1842 | 185.6173 | 125.1668
2012-10-31 06:22 | 24.8858 | 207.4719 | 159.3574 | 205.7472 | 145.2514 | 69.8864 | 0.014386 | 0.35384 | 0.00509 | 24.5959 | 2.108 | 33.5147 | 70.6503 | 15.8985 | 20.1974 | 4.818 | 70.6554 | 187.2745 | 139.16 | 185.5498 | 125.054
2012-10-31 06:22 | 24.8851 | 207.4594 | 159.38 | 205.7544 | 145.2815 | 69.8846 | 0.014392 | 0.35385 | 0.005093 | 24.5866 | 2.108 | 33.5136 | 70.6458 | 15.8985 | 20.1967 | 4.8178 | 70.6509 | 187.2627 | 139.1833 | 185.5577 | 125.0848
2012-10-31 06:22 | 24.891 | 207.4731 | 159.3742 | 205.7249 | 145.4067 | 69.8881 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.108 | 33.5141 | 70.6482 | 15.8984 | 20.2146 | 4.8181 | 70.6533 | 187.2585 | 139.1596 | 185.5103 | 125.1921
2012-10-31 06:22 | 24.8828 | 207.4374 | 159.3622 | 205.7324 | 145.46 | 69.8996 | 0.014379 | 0.35391 | 0.005089 | 24.6128 | 2.108 | 33.5135 | 70.6454 | 15.8985 | 20.2426 | 4.8189 | 70.6505 | 187.1948 | 139.1196 | 185.4898 | 125.2174
2012-10-31 06:22 | 24.8821 | 207.4524 | 159.3886 | 205.7829 | 145.4901 | 69.891 | 0.014373 | 0.35382 | 0.005085 | 24.6171 | 2.108 | 33.5139 | 70.6468 | 15.8985 | 20.2178 | 4.8183 | 70.6519 | 187.2346 | 139.1708 | 185.5651 | 125.2723
2012-10-31 06:22 | 24.8873 | 207.4694 | 159.4132 | 205.7763 | 145.4492 | 69.891 | 0.014389 | 0.35382 | 0.005091 | 24.5897 | 2.1079 | 33.5122 | 70.6391 | 15.8986 | 20.223 | 4.8183 | 70.6442 | 187.2464 | 139.1902 | 185.5533 | 125.2262
2012-10-31 06:22 | 24.891 | 207.4574 | 159.4557 | 205.7839 | 145.4529 | 69.8881 | 0.014382 | 0.35384 | 0.005089 | 24.6027 | 2.1079 | 33.5129 | 70.6425 | 15.8985 | 20.2427 | 4.8181 | 70.6476 | 187.2147 | 139.213 | 185.5412 | 125.2102
2012-10-31 06:22 | 24.8821 | 207.4642 | 159.377 | 205.7435 | 145.3901 | 69.8829 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1079 | 33.513 | 70.6433 | 15.8984 | 20.1897 | 4.8177 | 70.6484 | 187.2745 | 139.1873 | 185.5538 | 125.2004
2012-10-31 06:22 | 24.8903 | 207.4331 | 159.455 | 205.799 | 145.379 | 69.8869 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1079 | 33.5124 | 70.6409 | 15.8984 | 20.2099 | 4.818 | 70.646 | 187.2232 | 139.2451 | 185.5891 | 125.1691
2012-10-31 06:22 | 24.8843 | 207.4979 | 159.418 | 205.7733 | 145.4308 | 69.8881 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1079 | 33.5123 | 70.6408 | 15.8984 | 20.216 | 4.8181 | 70.6459 | 187.2819 | 139.202 | 185.5573 | 125.2148
2012-10-31 06:22 | 24.8806 | 207.4549 | 159.4143 | 205.7578 | 145.4309 | 69.8783 | 0.014382 | 0.35381 | 0.005088 | 24.6007 | 2.1079 | 33.5116 | 70.638 | 15.8984 | 20.14 | 4.8174 | 70.6431 | 187.3149 | 139.2743 | 185.6178 | 125.2909
2012-10-31 06:22 | 24.8888 | 207.4709 | 159.4457 | 205.7739 | 145.4353 | 69.8771 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1079 | 33.5126 | 70.6421 | 15.8984 | 20.1883 | 4.8173 | 70.6472 | 187.2826 | 139.2574 | 185.5856 | 125.247
2012-10-31 06:23 | 24.8708 | 207.4726 | 159.4316 | 205.7755 | 145.4865 | 69.8829 | 0.014386 | 0.35385 | 0.00509 | 24.5968 | 2.1079 | 33.5128 | 70.6433 | 15.8983 | 20.1985 | 4.8177 | 70.6484 | 187.2741 | 139.2331 | 185.577 | 125.288
2012-10-31 06:23 | 24.8873 | 207.4497 | 159.4675 | 205.7448 | 145.4453 | 69.8788 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1079 | 33.5116 | 70.6382 | 15.8983 | 20.1989 | 4.8174 | 70.6433 | 187.2508 | 139.2686 | 185.5459 | 125.2464
2012-10-31 06:23 | 24.8858 | 207.5152 | 159.435 | 205.7394 | 145.4477 | 69.8875 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1078 | 33.5101 | 70.6322 | 15.8982 | 20.1773 | 4.818 | 70.6373 | 187.3379 | 139.2577 | 185.5621 | 125.2704
2012-10-31 06:23 | 24.8836 | 207.4933 | 159.4367 | 205.7529 | 145.3146 | 69.8979 | 0.014379 | 0.35385 | 0.005088 | 24.6088 | 2.1078 | 33.51 | 70.6316 | 15.8983 | 20.1751 | 4.8188 | 70.6367 | 187.3182 | 139.2616 | 185.5778 | 125.1395
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.4445 | 159.4235 | 205.7238 | 145.34 | 69.8864 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1078 | 33.5102 | 70.6324 | 15.8983 | 20.2258 | 4.818 | 70.6375 | 187.2187 | 139.1977 | 185.498 | 125.1142
2012-10-31 06:23 | 24.8776 | 207.503 | 159.3764 | 205.7627 | 145.3894 | 69.88 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1078 | 33.5103 | 70.6333 | 15.8981 | 20.1571 | 4.8175 | 70.6384 | 187.3459 | 139.2193 | 185.6056 | 125.2323
2012-10-31 06:23 | 24.8836 | 207.509 | 159.3901 | 205.7214 | 145.2992 | 69.8725 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1077 | 33.5092 | 70.6286 | 15.8982 | 20.151 | 4.817 | 70.6337 | 187.358 | 139.2391 | 185.5704 | 125.1482
2012-10-31 06:23 | 24.8798 | 207.5249 | 159.4096 | 205.7215 | 145.2762 | 69.869 | 0.014373 | 0.35375 | 0.005084 | 24.612 | 2.1077 | 33.5086 | 70.6263 | 15.8981 | 20.1593 | 4.8168 | 70.6314 | 187.3656 | 139.2503 | 185.5622 | 125.1169
2012-10-31 06:23 | 24.8828 | 207.5279 | 159.3854 | 205.7875 | 145.2753 | 69.8916 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1076 | 33.508 | 70.623 | 15.8983 | 20.1462 | 4.8183 | 70.6281 | 187.3817 | 139.2392 | 185.6413 | 125.1291
2012-10-31 06:23 | 24.8723 | 207.5017 | 159.3711 | 205.7298 | 145.3264 | 69.8817 | 0.014392 | 0.35375 | 0.005091 | 24.5796 | 2.1077 | 33.5077 | 70.6225 | 15.8981 | 20.1317 | 4.8176 | 70.6276 | 187.37 | 139.2394 | 185.5981 | 125.1947
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.5075 | 159.377 | 205.7514 | 145.3593 | 69.8812 | 0.014376 | 0.35376 | 0.005086 | 24.6079 | 2.1077 | 33.5081 | 70.6242 | 15.8982 | 20.0933 | 4.8176 | 70.6293 | 187.4142 | 139.2837 | 185.6581 | 125.266
2012-10-31 06:23 | 24.8731 | 207.5222 | 159.3641 | 205.7385 | 145.3234 | 69.8921 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1075 | 33.5063 | 70.6162 | 15.8982 | 20.1365 | 4.8184 | 70.6212 | 187.3857 | 139.2276 | 185.602 | 125.1869
2012-10-31 06:23 | 24.8716 | 207.497 | 159.3781 | 205.7409 | 145.2834 | 69.8742 | 0.014395 | 0.35382 | 0.005093 | 24.5794 | 2.1075 | 33.5063 | 70.6161 | 15.8983 | 20.119 | 4.8171 | 70.6211 | 187.378 | 139.2591 | 185.6219 | 125.1644
2012-10-31 06:23 | 24.8746 | 207.504 | 159.3384 | 205.7636 | 145.3095 | 69.8765 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1075 | 33.5062 | 70.6159 | 15.8982 | 20.138 | 4.8173 | 70.621 | 187.366 | 139.2004 | 185.6256 | 125.1715
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.5272 | 159.3498 | 205.7553 | 145.3131 | 69.876 | 0.014379 | 0.35379 | 0.005087 | 24.6048 | 2.1076 | 33.5065 | 70.6173 | 15.8982 | 20.1094 | 4.8173 | 70.6224 | 187.4178 | 139.2404 | 185.6459 | 125.2037
2012-10-31 06:23 | 24.8858 | 207.4955 | 159.338 | 205.7709 | 145.3168 | 69.8731 | 0.014376 | 0.35384 | 0.005087 | 24.613 | 2.1075 | 33.5052 | 70.6111 | 15.8984 | 20.1332 | 4.8171 | 70.6161 | 187.3623 | 139.2048 | 185.6377 | 125.1836
2012-10-31 06:23 | 24.8858 | 207.5349 | 159.3031 | 205.7236 | 145.2437 | 69.8829 | 0.014379 | 0.35381 | 0.005087 | 24.6058 | 2.1074 | 33.5048 | 70.6095 | 15.8983 | 20.1131 | 4.8177 | 70.6146 | 187.4218 | 139.19 | 185.6105 | 125.1306
2012-10-31 06:23 | 24.8858 | 207.4994 | 159.3574 | 205.7197 | 145.2552 | 69.8754 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1074 | 33.5038 | 70.6059 | 15.8982 | 20.1171 | 4.8172 | 70.611 | 187.3823 | 139.2403 | 185.6026 | 125.1381
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.5075 | 159.3033 | 205.7317 | 145.2631 | 69.8725 | 0.014376 | 0.35373 | 0.005085 | 24.6059 | 2.1074 | 33.5038 | 70.6055 | 15.8983 | 20.0973 | 4.817 | 70.6106 | 187.4102 | 139.206 | 185.6344 | 125.1658
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.5194 | 159.2916 | 205.7593 | 145.1746 | 69.8696 | 0.014373 | 0.35379 | 0.005085 | 24.615 | 2.1074 | 33.5043 | 70.6073 | 15.8984 | 20.0853 | 4.8168 | 70.6123 | 187.4341 | 139.2063 | 185.674 | 125.0893
2012-10-31 06:23 | 24.8821 | 207.543 | 159.249 | 205.7475 | 145.2054 | 69.8794 | 0.01437 | 0.35378 | 0.005084 | 24.6192 | 2.1075 | 33.5047 | 70.6098 | 15.8982 | 20.0692 | 4.8175 | 70.6149 | 187.4738 | 139.1798 | 185.6783 | 125.1362
2012-10-31 06:23 | 24.8783 | 207.488 | 159.284 | 205.7319 | 145.2978 | 69.8812 | 0.014379 | 0.35382 | 0.005088 | 24.6068 | 2.1074 | 33.5042 | 70.6076 | 15.8982 | 20.0413 | 4.8176 | 70.6127 | 187.4467 | 139.2427 | 185.6906 | 125.2565
2012-10-31 06:23 | 24.8895 | 207.5464 | 159.3611 | 205.7785 | 145.3744 | 69.8702 | 0.014395 | 0.35385 | 0.005094 | 24.5815 | 2.1074 | 33.504 | 70.6071 | 15.8981 | 20.0324 | 4.8169 | 70.6122 | 187.514 | 139.3287 | 185.7461 | 125.342
2012-10-31 06:24 | 24.8768 | 207.5062 | 159.3368 | 205.7343 | 145.3809 | 69.8835 | 0.014395 | 0.35379 | 0.005093 | 24.5774 | 2.1073 | 33.5027 | 70.6016 | 15.8981 | 20.0438 | 4.8178 | 70.6067 | 187.4624 | 139.293 | 185.6905 | 125.3371
2012-10-31 06:24 | 24.8783 | 207.5471 | 159.315 | 205.7476 | 145.3593 | 69.8771 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1073 | 33.5026 | 70.6009 | 15.8982 | 20.0975 | 4.8173 | 70.6059 | 187.4496 | 139.2175 | 185.6501 | 125.2618
2012-10-31 06:24 | 24.8821 | 207.4957 | 159.3459 | 205.7475 | 145.3477 | 69.8742 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1073 | 33.5019 | 70.5982 | 15.8981 | 20.1134 | 4.8171 | 70.6033 | 187.3823 | 139.2325 | 185.6341 | 125.2343
2012-10-31 06:24 | 24.8791 | 207.5006 | 159.3313 | 205.7405 | 145.3409 | 69.8765 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1073 | 33.5015 | 70.5965 | 15.8981 | 20.1144 | 4.8173 | 70.6015 | 187.3862 | 139.2169 | 185.6261 | 125.2265
2012-10-31 06:24 | 24.8723 | 207.5135 | 159.3672 | 205.718 | 145.2417 | 69.88 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1073 | 33.5016 | 70.5968 | 15.8981 | 20.0715 | 4.8175 | 70.6019 | 187.442 | 139.2957 | 185.6465 | 125.1702
2012-10-31 06:24 | 24.8873 | 207.5009 | 159.3318 | 205.7566 | 145.226 | 69.8794 | 0.014386 | 0.35382 | 0.00509 | 24.5948 | 2.1072 | 33.5014 | 70.5958 | 15.8982 | 20.0744 | 4.8175 | 70.6009 | 187.4265 | 139.2574 | 185.6822 | 125.1516
2012-10-31 06:24 | 24.8753 | 207.4732 | 159.343 | 205.7249 | 145.2409 | 69.8725 | 0.01437 | 0.35382 | 0.005084 | 24.6222 | 2.1072 | 33.5009 | 70.5946 | 15.898 | 20.0624 | 4.817 | 70.5997 | 187.4108 | 139.2806 | 185.6625 | 125.1785
2012-10-31 06:24 | 24.8731 | 207.5064 | 159.2982 | 205.7188 | 145.2041 | 69.8702 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1052 | 33.4686 | 70.4583 | 15.898 | 20.1084 | 4.8169 | 70.4634 | 187.398 | 139.1898 | 185.6104 | 125.0957
2012-10-31 06:24 | 24.8851 | 207.4909 | 159.2946 | 205.6993 | 145.2584 | 69.8713 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.101 | 33.4018 | 70.1775 | 15.898 | 20.0481 | 4.8169 | 70.1826 | 187.4428 | 139.2465 | 185.6512 | 125.2103
2012-10-31 06:24 | 24.8738 | 207.5032 | 159.3066 | 205.751 | 145.2779 | 69.869 | 0.014376 | 0.35363 | 0.005084 | 24.5988 | 2.1 | 33.3856 | 70.1096 | 15.8979 | 20.1372 | 4.8168 | 70.1147 | 187.366 | 139.1694 | 185.6138 | 125.1407
2012-10-31 06:24 | 24.8768 | 207.4786 | 159.2902 | 205.7264 | 145.1654 | 69.8557 | 0.01437 | 0.35363 | 0.005082 | 24.6091 | 2.0995 | 33.3783 | 70.078 | 15.8981 | 20.1201 | 4.8159 | 70.0831 | 187.3585 | 139.1701 | 185.6063 | 125.0453
2012-10-31 06:24 | 24.8716 | 207.4774 | 159.2617 | 205.7173 | 145.2487 | 69.858 | 0.014363 | 0.35368 | 0.00508 | 24.6242 | 2.0994 | 33.3767 | 70.0721 | 15.898 | 20.135 | 4.816 | 70.0772 | 187.3424 | 139.1267 | 185.5823 | 125.1137
2012-10-31 06:24 | 24.8694 | 207.4437 | 159.2246 | 205.7348 | 145.0811 | 69.8494 | 0.014379 | 0.35353 | 0.005083 | 24.5867 | 2.0995 | 33.3781 | 70.0781 | 15.8979 | 20.1208 | 4.8154 | 70.0832 | 187.3229 | 139.1038 | 185.614 | 124.9603
2012-10-31 06:24 | 24.8656 | 207.4635 | 159.2441 | 205.7388 | 144.9888 | 69.8592 | 0.014373 | 0.35362 | 0.005083 | 24.603 | 2.0997 | 33.3815 | 70.0924 | 15.898 | 20.1411 | 4.8161 | 70.0975 | 187.3224 | 139.103 | 185.5977 | 124.8477
2012-10-31 06:24 | 24.8634 | 207.4967 | 159.1954 | 205.7563 | 144.952 | 69.8569 | 0.014376 | 0.35349 | 0.005082 | 24.5888 | 2.1002 | 33.3883 | 70.1205 | 15.898 | 20.1469 | 4.8159 | 70.1255 | 187.3498 | 139.0485 | 185.6094 | 124.8051
2012-10-31 06:24 | 24.8589 | 207.4489 | 159.1366 | 205.7006 | 144.3859 | 69.8621 | 0.014363 | 0.35355 | 0.005078 | 24.6151 | 2.1015 | 33.4093 | 70.209 | 15.898 | 20.0982 | 4.8163 | 70.2141 | 187.3507 | 139.0384 | 185.6024 | 124.2877
2012-10-31 06:24 | 24.8551 | 207.5042 | 159.0319 | 205.685 | 143.9667 | 69.8575 | 0.01437 | 0.35353 | 0.00508 | 24.6021 | 2.106 | 33.4809 | 70.5093 | 15.8982 | 20.1426 | 4.816 | 70.5143 | 187.3616 | 138.8893 | 185.5424 | 123.8241
2012-10-31 06:24 | 24.8417 | 207.4671 | 158.941 | 205.6638 | 144.1071 | 69.8627 | 0.01436 | 0.35353 | 0.005077 | 24.6192 | 2.1072 | 33.5008 | 70.5934 | 15.8981 | 20.1453 | 4.8163 | 70.5985 | 187.3218 | 138.7957 | 185.5185 | 123.9618
2012-10-31 06:24 | 24.8432 | 207.4411 | 158.8843 | 205.6653 | 144.3817 | 69.8592 | 0.014367 | 0.35352 | 0.005079 | 24.6062 | 2.1082 | 33.5172 | 70.662 | 15.8982 | 20.1468 | 4.8161 | 70.6671 | 187.2943 | 138.7375 | 185.5185 | 124.2349
2012-10-31 06:24 | 24.8297 | 207.467 | 158.801 | 205.7029 | 144.6797 | 69.8563 | 0.01437 | 0.35359 | 0.005081 | 24.6061 | 2.1091 | 33.5302 | 70.7171 | 15.8982 | 20.1333 | 4.8159 | 70.7222 | 187.3337 | 138.6677 | 185.5696 | 124.5464
2012-10-31 06:24 | 24.8267 | 207.4679 | 158.8445 | 205.6527 | 144.6691 | 69.8627 | 0.014379 | 0.35353 | 0.005083 | 24.5867 | 2.1095 | 33.538 | 70.7499 | 15.8982 | 20.1463 | 4.8163 | 70.755 | 187.3216 | 138.6982 | 185.5064 | 124.5228
2012-10-31 06:24 | 24.826 | 207.4711 | 158.8438 | 205.6874 | 144.8953 | 69.8748 | 0.014367 | 0.35359 | 0.00508 | 24.6113 | 2.1099 | 33.5433 | 70.7723 | 15.8982 | 20.1537 | 4.8172 | 70.7774 | 187.3174 | 138.6901 | 185.5337 | 124.7416
2012-10-31 06:24 | 24.8252 | 207.4428 | 158.8585 | 205.6591 | 145.0484 | 69.8621 | 0.014373 | 0.35366 | 0.005083 | 24.606 | 2.1101 | 33.5461 | 70.7839 | 15.8982 | 20.1569 | 4.8163 | 70.789 | 187.2859 | 138.7016 | 185.5022 | 124.8915
2012-10-31 06:24 | 24.817 | 207.4228 | 158.9201 | 205.6824 | 145.0094 | 69.869 | 0.014379 | 0.3536 | 0.005084 | 24.5917 | 2.1102 | 33.549 | 70.7964 | 15.8982 | 20.1366 | 4.8168 | 70.8015 | 187.2862 | 138.7835 | 185.5458 | 124.8728
2012-10-31 06:25 | 24.8177 | 207.4431 | 158.9635 | 205.6909 | 144.9909 | 69.8742 | 0.01437 | 0.35366 | 0.005082 | 24.6111 | 2.1103 | 33.5499 | 70.8004 | 15.8982 | 20.1293 | 4.8171 | 70.8055 | 187.3138 | 138.8342 | 185.5616 | 124.8616
2012-10-31 06:25 | 24.823 | 207.4484 | 158.9998 | 205.6332 | 145.0231 | 69.8603 | 0.014376 | 0.35363 | 0.005084 | 24.5988 | 2.1103 | 33.5506 | 70.8033 | 15.8981 | 20.1667 | 4.8162 | 70.8084 | 187.2817 | 138.8331 | 185.4665 | 124.8564
2012-10-31 06:25 | 24.8192 | 207.421 | 159.0077 | 205.6531 | 145.0501 | 69.8638 | 0.014386 | 0.35368 | 0.005088 | 24.5848 | 2.1104 | 33.5514 | 70.8071 | 15.8981 | 20.1629 | 4.8164 | 70.8122 | 187.2581 | 138.8448 | 185.4902 | 124.8872
2012-10-31 06:25 | 24.8103 | 207.4397 | 159.0182 | 205.6442 | 145.1143 | 69.8725 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1104 | 33.5513 | 70.806 | 15.8982 | 20.0536 | 4.817 | 70.8111 | 187.3861 | 138.9646 | 185.5906 | 125.0607
2012-10-31 06:25 | 24.8088 | 207.4382 | 159.0283 | 205.623 | 145.0205 | 69.8742 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1105 | 33.5524 | 70.811 | 15.8982 | 20.1164 | 4.8171 | 70.816 | 187.3218 | 138.9119 | 185.5066 | 124.9041
2012-10-31 06:25 | 24.808 | 207.4098 | 159.0275 | 205.6379 | 145.0004 | 69.8864 | 0.01437 | 0.35372 | 0.005083 | 24.6152 | 2.1104 | 33.5521 | 70.8093 | 15.8982 | 20.1397 | 4.818 | 70.8144 | 187.2701 | 138.8878 | 185.4982 | 124.8607
2012-10-31 06:25 | 24.811 | 207.3892 | 159.0421 | 205.637 | 144.9996 | 69.88 | 0.014386 | 0.35373 | 0.005089 | 24.5888 | 2.1103 | 33.5509 | 70.8042 | 15.8983 | 20.1748 | 4.8175 | 70.8093 | 187.2144 | 138.8673 | 185.4622 | 124.8248
2012-10-31 06:25 | 24.802 | 207.4156 | 159.0254 | 205.6122 | 144.9213 | 69.8713 | 0.014392 | 0.35376 | 0.005091 | 24.5805 | 2.1103 | 33.5509 | 70.8038 | 15.8984 | 20.0855 | 4.8169 | 70.8089 | 187.3301 | 138.9399 | 185.5267 | 124.8358
2012-10-31 06:25 | 24.805 | 207.395 | 159.0322 | 205.631 | 145.0167 | 69.8713 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1103 | 33.5507 | 70.8037 | 15.8982 | 20.1567 | 4.8169 | 70.8087 | 187.2383 | 138.8755 | 185.4743 | 124.86
2012-10-31 06:25 | 24.8043 | 207.4061 | 159.0897 | 205.6224 | 145.0275 | 69.8736 | 0.014382 | 0.35372 | 0.005087 | 24.5946 | 2.1103 | 33.5505 | 70.8026 | 15.8982 | 20.148 | 4.8171 | 70.8077 | 187.2581 | 138.9417 | 185.4744 | 124.8795
2012-10-31 06:25 | 24.8013 | 207.3559 | 159.0635 | 205.5919 | 145.0014 | 69.8684 | 0.014392 | 0.35372 | 0.005091 | 24.5775 | 2.1103 | 33.5505 | 70.8026 | 15.8983 | 20.153 | 4.8167 | 70.8077 | 187.2029 | 138.9105 | 185.4389 | 124.8484
2012-10-31 06:25 | 24.802 | 207.392 | 159.068 | 205.6398 | 144.9521 | 69.8713 | 0.014376 | 0.35368 | 0.005084 | 24.6019 | 2.1103 | 33.55 | 70.8004 | 15.8983 | 20.1537 | 4.8169 | 70.8054 | 187.2383 | 138.9143 | 185.4861 | 124.7984
2012-10-31 06:25 | 24.7968 | 207.3907 | 159.1055 | 205.6346 | 144.8623 | 69.8742 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1102 | 33.5492 | 70.7971 | 15.8982 | 20.1245 | 4.8171 | 70.8022 | 187.2662 | 138.981 | 185.5101 | 124.7378
2012-10-31 06:25 | 24.7945 | 207.4003 | 159.0605 | 205.6481 | 144.9485 | 69.884 | 0.014386 | 0.35375 | 0.005089 | 24.5898 | 2.1102 | 33.5489 | 70.7958 | 15.8982 | 20.1784 | 4.8178 | 70.8009 | 187.2219 | 138.8821 | 185.4697 | 124.7701
2012-10-31 06:25 | 24.802 | 207.3802 | 159.0486 | 205.628 | 145.0214 | 69.8754 | 0.014376 | 0.35371 | 0.005085 | 24.6039 | 2.1102 | 33.5481 | 70.7925 | 15.8982 | 20.1698 | 4.8172 | 70.7975 | 187.2104 | 138.8788 | 185.4582 | 124.8516
2012-10-31 06:25 | 24.7923 | 207.3784 | 159.07 | 205.6301 | 144.954 | 69.8644 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.1102 | 33.5483 | 70.7936 | 15.8981 | 20.136 | 4.8165 | 70.7987 | 187.2424 | 138.934 | 185.4941 | 124.818
2012-10-31 06:25 | 24.7945 | 207.3963 | 159.0799 | 205.6717 | 145.0023 | 69.8794 | 0.014404 | 0.35366 | 0.005094 | 24.553 | 2.1102 | 33.5483 | 70.7939 | 15.8981 | 20.1462 | 4.8175 | 70.799 | 187.2501 | 138.9337 | 185.5255 | 124.8561
2012-10-31 06:25 | 24.7983 | 207.3726 | 159.076 | 205.6834 | 144.9561 | 69.8713 | 0.014373 | 0.35366 | 0.005083 | 24.606 | 2.1102 | 33.5475 | 70.791 | 15.898 | 20.1099 | 4.8169 | 70.7961 | 187.2627 | 138.9661 | 185.5735 | 124.8462
2012-10-31 06:25 | 24.799 | 207.3851 | 159.0844 | 205.6644 | 145.0107 | 69.8679 | 0.014379 | 0.35373 | 0.005086 | 24.6007 | 2.1101 | 33.5466 | 70.7864 | 15.8982 | 20.1307 | 4.8167 | 70.7914 | 187.2544 | 138.9537 | 185.5337 | 124.88
2012-10-31 06:25 | 24.8028 | 207.3889 | 159.0688 | 205.6367 | 144.9876 | 69.8679 | 0.014389 | 0.35373 | 0.00509 | 24.5836 | 2.1101 | 33.5465 | 70.7866 | 15.898 | 20.1626 | 4.8167 | 70.7917 | 187.2263 | 138.9062 | 185.4741 | 124.825
2012-10-31 06:25 | 24.808 | 207.3901 | 159.0895 | 205.6616 | 144.9889 | 69.8702 | 0.014373 | 0.35369 | 0.005084 | 24.608 | 2.1101 | 33.547 | 70.7881 | 15.8982 | 20.1597 | 4.8169 | 70.7932 | 187.2304 | 138.9298 | 185.5019 | 124.8292
2012-10-31 06:25 | 24.805 | 207.3517 | 159.0788 | 205.6782 | 145.059 | 69.865 | 0.014382 | 0.35371 | 0.005087 | 24.5937 | 2.1101 | 33.5461 | 70.7847 | 15.8981 | 20.1648 | 4.8165 | 70.7898 | 187.1869 | 138.914 | 185.5134 | 124.8942
2012-10-31 06:25 | 24.8058 | 207.3919 | 159.068 | 205.5964 | 145.0367 | 69.8852 | 0.014386 | 0.35372 | 0.005089 | 24.5878 | 2.11 | 33.5445 | 70.7777 | 15.8981 | 20.1174 | 4.8179 | 70.7828 | 187.2745 | 138.9506 | 185.479 | 124.9193
2012-10-31 06:25 | 24.8155 | 207.4094 | 159.1126 | 205.6966 | 144.8925 | 69.8696 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1099 | 33.544 | 70.7759 | 15.898 | 20.1391 | 4.8168 | 70.781 | 187.2703 | 138.9735 | 185.5575 | 124.7534
2012-10-31 06:25 | 24.8125 | 207.3907 | 159.0397 | 205.6661 | 144.9626 | 69.8806 | 0.014379 | 0.35369 | 0.005086 | 24.5977 | 2.1099 | 33.5435 | 70.7741 | 15.898 | 20.1241 | 4.8176 | 70.7792 | 187.2666 | 138.9156 | 185.542 | 124.8385
2012-10-31 06:26 | 24.8103 | 207.4357 | 159.0531 | 205.6875 | 144.9643 | 69.8771 | 0.014379 | 0.35375 | 0.005087 | 24.6018 | 2.11 | 33.5444 | 70.7782 | 15.8979 | 20.162 | 4.8173 | 70.7833 | 187.2737 | 138.8911 | 185.5255 | 124.8023
2012-10-31 06:26 | 24.8147 | 207.4086 | 159.0613 | 205.6801 | 145.0803 | 69.8644 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1099 | 33.5439 | 70.7758 | 15.898 | 20.1664 | 4.8165 | 70.7809 | 187.2422 | 138.8949 | 185.5137 | 124.9139
2012-10-31 06:26 | 24.8095 | 207.3956 | 159.1066 | 205.6749 | 145.0173 | 69.8742 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1099 | 33.5425 | 70.7699 | 15.898 | 20.1572 | 4.8171 | 70.775 | 187.2384 | 138.9494 | 185.5177 | 124.8601
2012-10-31 06:26 | 24.8192 | 207.4053 | 159.0814 | 205.6649 | 145.0193 | 69.8748 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1098 | 33.5412 | 70.7642 | 15.8981 | 20.1388 | 4.8172 | 70.7693 | 187.2665 | 138.9426 | 185.5261 | 124.8805
2012-10-31 06:26 | 24.8147 | 207.4008 | 159.0846 | 205.6643 | 145.0956 | 69.8679 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1098 | 33.5414 | 70.7654 | 15.898 | 20.1745 | 4.8167 | 70.7705 | 187.2263 | 138.9101 | 185.4898 | 124.9211
2012-10-31 06:26 | 24.8103 | 207.4279 | 159.0608 | 205.7032 | 145.0451 | 69.8794 | 0.014382 | 0.35375 | 0.005088 | 24.5966 | 2.1097 | 33.5405 | 70.7613 | 15.898 | 20.146 | 4.8175 | 70.7664 | 187.2819 | 138.9148 | 185.5572 | 124.8991
2012-10-31 06:26 | 24.826 | 207.4554 | 159.1075 | 205.6835 | 145.0338 | 69.88 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1097 | 33.5405 | 70.7618 | 15.8979 | 20.1978 | 4.8175 | 70.7669 | 187.2576 | 138.9097 | 185.4857 | 124.836
2012-10-31 06:26 | 24.8192 | 207.4053 | 159.1085 | 205.6806 | 144.9347 | 69.8725 | 0.014386 | 0.35376 | 0.005089 | 24.5908 | 2.1097 | 33.5402 | 70.7607 | 15.8979 | 20.1669 | 4.817 | 70.7658 | 187.2384 | 138.9416 | 185.5137 | 124.7678
2012-10-31 06:26 | 24.8275 | 207.4648 | 159.1013 | 205.6653 | 145.0353 | 69.8765 | 0.014373 | 0.35368 | 0.005083 | 24.607 | 2.1097 | 33.5397 | 70.7582 | 15.8979 | 20.1913 | 4.8173 | 70.7633 | 187.2735 | 138.91 | 185.474 | 124.844
2012-10-31 06:26 | 24.8222 | 207.3965 | 159.0999 | 205.6954 | 144.9454 | 69.8742 | 0.014382 | 0.35376 | 0.005088 | 24.5976 | 2.1097 | 33.5391 | 70.7561 | 15.8979 | 20.198 | 4.8171 | 70.7612 | 187.1985 | 138.9019 | 185.4974 | 124.7474
2012-10-31 06:26 | 24.8192 | 207.4289 | 159.1124 | 205.7082 | 145.0116 | 69.8679 | 0.014392 | 0.35381 | 0.005092 | 24.5836 | 2.1096 | 33.5386 | 70.7538 | 15.8979 | 20.1709 | 4.8167 | 70.7589 | 187.258 | 138.9415 | 185.5373 | 124.8407
2012-10-31 06:26 | 24.8185 | 207.4006 | 159.0962 | 205.7272 | 145.1264 | 69.8748 | 0.014382 | 0.35379 | 0.005088 | 24.5996 | 2.1095 | 33.5369 | 70.7466 | 15.898 | 20.1823 | 4.8172 | 70.7517 | 187.2183 | 138.9139 | 185.5449 | 124.9441
2012-10-31 06:26 | 24.8252 | 207.4428 | 159.1417 | 205.6709 | 145.1831 | 69.8806 | 0.014373 | 0.35372 | 0.005084 | 24.61 | 2.1095 | 33.5363 | 70.7438 | 15.898 | 20.193 | 4.8176 | 70.7489 | 187.2498 | 138.9487 | 185.4779 | 124.9901
2012-10-31 06:26 | 24.8215 | 207.4233 | 159.1573 | 205.6751 | 145.1871 | 69.88 | 0.014408 | 0.35382 | 0.005098 | 24.5573 | 2.1093 | 33.5335 | 70.7314 | 15.8981 | 20.1933 | 4.8175 | 70.7365 | 187.23 | 138.964 | 185.4818 | 124.9938
2012-10-31 06:26 | 24.8215 | 207.3918 | 159.1806 | 205.7184 | 145.1602 | 69.8771 | 0.014382 | 0.35378 | 0.005088 | 24.5987 | 2.1092 | 33.5324 | 70.7272 | 15.898 | 20.2214 | 4.8173 | 70.7323 | 187.1704 | 138.9592 | 185.497 | 124.9388
2012-10-31 06:26 | 24.8267 | 207.4403 | 159.2246 | 205.6921 | 145.2885 | 69.8719 | 0.014389 | 0.35378 | 0.005091 | 24.5867 | 2.1093 | 33.5333 | 70.7309 | 15.898 | 20.1664 | 4.817 | 70.736 | 187.2739 | 139.0582 | 185.5257 | 125.1221
2012-10-31 06:26 | 24.8237 | 207.4688 | 159.1983 | 205.6851 | 145.297 | 69.8719 | 0.014379 | 0.35378 | 0.005087 | 24.6038 | 2.1092 | 33.5319 | 70.7246 | 15.8981 | 20.1674 | 4.817 | 70.7297 | 187.3014 | 139.0309 | 185.5177 | 125.1296
2012-10-31 06:26 | 24.826 | 207.4554 | 159.2355 | 205.7032 | 145.2916 | 69.8708 | 0.014389 | 0.35376 | 0.00509 | 24.5857 | 2.1091 | 33.5313 | 70.7223 | 15.8981 | 20.2018 | 4.8169 | 70.7274 | 187.2536 | 139.0337 | 185.5014 | 125.0898
2012-10-31 06:26 | 24.8305 | 207.4323 | 159.2672 | 205.7352 | 145.4116 | 69.8667 | 0.014386 | 0.35378 | 0.005089 | 24.5918 | 2.1091 | 33.5305 | 70.719 | 15.8981 | 20.1702 | 4.8166 | 70.7241 | 187.2621 | 139.097 | 185.565 | 125.2414
2012-10-31 06:26 | 24.8305 | 207.4126 | 159.2943 | 205.7037 | 145.4578 | 69.8627 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1091 | 33.5309 | 70.7204 | 15.8981 | 20.1742 | 4.8163 | 70.7254 | 187.2384 | 139.1201 | 185.5295 | 125.2836
2012-10-31 06:26 | 24.8267 | 207.4521 | 159.3022 | 205.6999 | 145.3732 | 69.8765 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.1091 | 33.5302 | 70.7176 | 15.8981 | 20.1544 | 4.8173 | 70.7227 | 187.2977 | 139.1478 | 185.5455 | 125.2188
2012-10-31 06:26 | 24.8312 | 207.4724 | 159.3106 | 205.6414 | 145.3315 | 69.8696 | 0.014389 | 0.35384 | 0.005091 | 24.5907 | 2.109 | 33.5289 | 70.7122 | 15.8981 | 20.1548 | 4.8168 | 70.7172 | 187.3176 | 139.1558 | 185.4866 | 125.1767
2012-10-31 06:26 | 24.8319 | 207.4377 | 159.3384 | 205.7051 | 145.363 | 69.8736 | 0.014401 | 0.35378 | 0.005095 | 24.5662 | 2.1091 | 33.5295 | 70.7154 | 15.8979 | 20.1475 | 4.8171 | 70.7205 | 187.2902 | 139.1909 | 185.5576 | 125.2155
2012-10-31 06:26 | 24.8357 | 207.4415 | 159.3306 | 205.6971 | 145.2667 | 69.8679 | 0.014392 | 0.35382 | 0.005092 | 24.5846 | 2.109 | 33.5289 | 70.7125 | 15.898 | 20.1272 | 4.8167 | 70.7176 | 187.3143 | 139.2034 | 185.5699 | 125.1395
2012-10-31 06:27 | 24.8454 | 207.4669 | 159.3403 | 205.6793 | 145.2379 | 69.8742 | 0.014386 | 0.35381 | 0.00509 | 24.5938 | 2.109 | 33.5289 | 70.7129 | 15.8979 | 20.2413 | 4.8171 | 70.7179 | 187.2256 | 139.099 | 185.438 | 124.9966
2012-10-31 06:27 | 24.8402 | 207.4223 | 159.3273 | 205.6977 | 145.0519 | 69.8667 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.109 | 33.5286 | 70.7116 | 15.8979 | 20.1879 | 4.8166 | 70.7167 | 187.2344 | 139.1394 | 185.5098 | 124.864
2012-10-31 06:27 | 24.8454 | 207.4551 | 159.2627 | 205.7108 | 144.9994 | 69.8725 | 0.014367 | 0.35379 | 0.005083 | 24.6253 | 2.109 | 33.5282 | 70.7102 | 15.8978 | 20.1851 | 4.817 | 70.7152 | 187.27 | 139.0776 | 185.5257 | 124.8143
2012-10-31 06:27 | 24.8454 | 207.459 | 159.2666 | 205.7186 | 144.9224 | 69.8598 | 0.014367 | 0.35375 | 0.005082 | 24.6223 | 2.1089 | 33.5274 | 70.7063 | 15.898 | 20.2052 | 4.8161 | 70.7114 | 187.2538 | 139.0614 | 185.5134 | 124.7172
2012-10-31 06:27 | 24.8417 | 207.4593 | 159.2474 | 205.6874 | 145.088 | 69.869 | 0.014376 | 0.35375 | 0.005085 | 24.6069 | 2.1088 | 33.5259 | 70.6997 | 15.898 | 20.1533 | 4.8168 | 70.7048 | 187.306 | 139.0941 | 185.5341 | 124.9347
2012-10-31 06:27 | 24.8447 | 207.4859 | 159.2504 | 205.6983 | 145.1218 | 69.8696 | 0.014376 | 0.35379 | 0.005086 | 24.6099 | 2.1088 | 33.5257 | 70.6984 | 15.8981 | 20.2085 | 4.8168 | 70.7035 | 187.2774 | 139.0419 | 185.4898 | 124.9133
2012-10-31 06:27 | 24.8387 | 207.4681 | 159.2211 | 205.7277 | 145.1466 | 69.8644 | 0.014386 | 0.35379 | 0.00509 | 24.5928 | 2.1088 | 33.5261 | 70.7008 | 15.898 | 20.1463 | 4.8165 | 70.7059 | 187.3218 | 139.0748 | 185.5814 | 125.0003
2012-10-31 06:27 | 24.8409 | 207.486 | 159.2582 | 205.7102 | 145.1988 | 69.8708 | 0.014395 | 0.35381 | 0.005093 | 24.5785 | 2.1235 | 33.7599 | 71.6903 | 15.898 | 20.1926 | 4.8169 | 71.6954 | 187.2934 | 139.0656 | 185.5176 | 125.0062
2012-10-31 06:27 | 24.8514 | 207.4847 | 159.2842 | 205.7286 | 145.1631 | 69.9771 | 0.014389 | 0.35382 | 0.005091 | 24.5897 | 2.2859 | 36.3523 | 83.0966 | 15.9031 | 20.155 | 4.8242 | 83.1017 | 187.3297 | 139.1292 | 185.5736 | 125.0081
2012-10-31 06:27 | 24.8439 | 207.7174 | 159.3853 | 205.7447 | 145.121 | 70.1487 | 0.014392 | 0.35385 | 0.005093 | 24.5866 | 2.2857 | 36.3506 | 83.0849 | 15.9038 | 20.1314 | 4.8361 | 83.09 | 187.586 | 139.2539 | 185.6133 | 124.9896
2012-10-31 06:27 | 24.8394 | 207.9177 | 159.4778 | 205.7678 | 145.1858 | 70.1753 | 0.014389 | 0.35389 | 0.005092 | 24.5947 | 2.2856 | 36.349 | 83.0777 | 15.9038 | 20.1389 | 4.8379 | 83.0828 | 187.7788 | 139.3389 | 185.6289 | 125.0469
2012-10-31 06:27 | 24.8402 | 208.1823 | 159.5601 | 205.8079 | 145.3058 | 70.199 | 0.014389 | 0.35385 | 0.005092 | 24.5917 | 2.2855 | 36.3482 | 83.0737 | 15.9039 | 20.1598 | 4.8395 | 83.0788 | 188.0225 | 139.4003 | 185.6481 | 125.146
2012-10-31 06:27 | 24.8372 | 208.3998 | 159.6385 | 205.9073 | 145.349 | 70.2071 | 0.014386 | 0.35392 | 0.005092 | 24.6018 | 2.2855 | 36.3477 | 83.0718 | 15.9038 | 20.1408 | 4.8401 | 83.0769 | 188.259 | 139.4977 | 185.7665 | 125.2082
2012-10-31 06:27 | 24.8357 | 208.6228 | 159.7379 | 206.0121 | 145.2282 | 70.2273 | 0.014392 | 0.35386 | 0.005093 | 24.5875 | 2.2854 | 36.3464 | 83.0652 | 15.9039 | 20.1794 | 4.8415 | 83.0703 | 188.4434 | 139.5585 | 185.8327 | 125.0488
2012-10-31 06:27 | 24.8282 | 208.8043 | 159.8003 | 206.1031 | 145.2554 | 70.2487 | 0.014408 | 0.35394 | 0.0051 | 24.5653 | 2.2854 | 36.3463 | 83.0652 | 15.9038 | 20.1237 | 4.8429 | 83.0703 | 188.6806 | 139.6766 | 185.9794 | 125.1317
2012-10-31 06:27 | 24.8297 | 209.2114 | 159.9919 | 206.3802 | 145.4416 | 70.2874 | 0.014395 | 0.35392 | 0.005095 | 24.5865 | 2.2854 | 36.3464 | 83.0648 | 15.904 | 20.1975 | 4.8456 | 83.0699 | 189.0139 | 139.7944 | 186.1827 | 125.2441
2012-10-31 06:27 | 24.8207 | 209.5765 | 160.208 | 206.6822 | 145.6597 | 70.3227 | 0.014395 | 0.35397 | 0.005095 | 24.5895 | 2.2853 | 36.3449 | 83.0574 | 15.9041 | 20.2005 | 4.848 | 83.0625 | 189.376 | 140.0075 | 186.4817 | 125.4592
2012-10-31 06:27 | 24.8222 | 209.771 | 160.3298 | 206.8413 | 145.6419 | 70.3412 | 0.014389 | 0.35397 | 0.005093 | 24.5998 | 2.2852 | 36.3438 | 83.0529 | 15.904 | 20.1499 | 4.8493 | 83.058 | 189.6211 | 140.1799 | 186.6914 | 125.492
2012-10-31 06:27 | 24.8177 | 209.9398 | 160.4378 | 207.0021 | 145.8145 | 70.3545 | 0.014392 | 0.35392 | 0.005094 | 24.5916 | 2.2851 | 36.343 | 83.049 | 15.904 | 20.1735 | 4.8502 | 83.0541 | 189.7663 | 140.2643 | 186.8286 | 125.641
2012-10-31 06:27 | 24.82 | 210.1232 | 160.5449 | 207.1856 | 145.9323 | 70.3857 | 0.014395 | 0.35401 | 0.005096 | 24.5925 | 2.2851 | 36.3429 | 83.0476 | 15.9042 | 20.232 | 4.8524 | 83.0527 | 189.8912 | 140.3129 | 186.9536 | 125.7003
2012-10-31 06:27 | 24.814 | 210.2353 | 160.5933 | 207.3528 | 146.0033 | 70.3712 | 0.014382 | 0.354 | 0.005091 | 24.6138 | 2.2851 | 36.3425 | 83.046 | 15.9041 | 20.2179 | 4.8514 | 83.0511 | 190.0174 | 140.3754 | 187.1349 | 125.7854
2012-10-31 06:27 | 24.8162 | 210.3911 | 160.7313 | 207.485 | 145.9323 | 70.3915 | 0.014392 | 0.35401 | 0.005095 | 24.5976 | 2.2851 | 36.3419 | 83.0436 | 15.9041 | 20.2001 | 4.8528 | 83.0487 | 190.191 | 140.5312 | 187.2849 | 125.7322
2012-10-31 06:28 | 24.817 | 210.577 | 160.8408 | 207.6511 | 146.0448 | 70.4204 | 0.014392 | 0.35394 | 0.005094 | 24.5926 | 2.2851 | 36.3424 | 83.0464 | 15.904 | 20.2089 | 4.8548 | 83.0515 | 190.3681 | 140.6319 | 187.4422 | 125.8359
2012-10-31 06:28 | 24.82 | 210.7612 | 160.9603 | 207.8628 | 146.1093 | 70.4441 | 0.014398 | 0.35397 | 0.005096 | 24.5844 | 2.2851 | 36.342 | 83.0435 | 15.9042 | 20.2239 | 4.8564 | 83.0486 | 190.5373 | 140.7364 | 187.6389 | 125.8854
2012-10-31 06:28 | 24.8222 | 210.9209 | 160.9819 | 208.0698 | 146.1077 | 70.455 | 0.014395 | 0.35401 | 0.005096 | 24.5925 | 2.285 | 36.3415 | 83.0407 | 15.9043 | 20.2542 | 4.8572 | 83.0458 | 190.6667 | 140.7277 | 187.8156 | 125.8535
2012-10-31 06:28 | 24.817 | 211.0614 | 161.0544 | 208.2221 | 146.1179 | 70.4712 | 0.014395 | 0.35391 | 0.005095 | 24.5855 | 2.285 | 36.3413 | 83.0403 | 15.9042 | 20.257 | 4.8583 | 83.0454 | 190.8044 | 140.7974 | 187.9651 | 125.8609
2012-10-31 06:28 | 24.8177 | 211.2235 | 161.1677 | 208.4 | 146.2457 | 70.4857 | 0.014386 | 0.35402 | 0.005093 | 24.6089 | 2.2849 | 36.3399 | 83.034 | 15.9042 | 20.2497 | 4.8593 | 83.0391 | 190.9738 | 140.918 | 188.1503 | 125.996
2012-10-31 06:28 | 24.811 | 211.3862 | 161.2619 | 208.6296 | 146.547 | 70.5042 | 0.014398 | 0.35395 | 0.005096 | 24.5833 | 2.2849 | 36.3391 | 83.0294 | 15.9043 | 20.251 | 4.8606 | 83.0345 | 191.1352 | 141.0109 | 188.3786 | 126.296
2012-10-31 06:28 | 24.8207 | 211.577 | 161.3648 | 208.7692 | 146.6722 | 70.5047 | 0.014408 | 0.35397 | 0.0051 | 24.5673 | 2.2848 | 36.3387 | 83.028 | 15.9042 | 20.2286 | 4.8606 | 83.0331 | 191.3484 | 141.1362 | 188.5406 | 126.4436
2012-10-31 06:28 | 24.811 | 211.6815 | 161.4833 | 208.9328 | 146.8436 | 70.5348 | 0.014395 | 0.35401 | 0.005096 | 24.5925 | 2.2848 | 36.3385 | 83.0266 | 15.9044 | 20.2149 | 4.8627 | 83.0317 | 191.4666 | 141.2684 | 188.7179 | 126.6287
2012-10-31 06:28 | 24.817 | 211.9199 | 161.6135 | 209.0727 | 146.9073 | 70.5475 | 0.014398 | 0.35402 | 0.005097 | 24.5883 | 2.2848 | 36.3383 | 83.0257 | 15.9044 | 20.2209 | 4.8635 | 83.0308 | 191.699 | 141.3926 | 188.8518 | 126.6864
2012-10-31 06:28 | 24.8185 | 212.0277 | 161.7121 | 209.2553 | 147.0629 | 70.5596 | 0.014401 | 0.35405 | 0.005099 | 24.5852 | 2.2848 | 36.339 | 83.0286 | 15.9044 | 20.2305 | 4.8644 | 83.0337 | 191.7972 | 141.4816 | 189.0248 | 126.8324
2012-10-31 06:28 | 24.811 | 212.1186 | 161.8212 | 209.4054 | 147.1132 | 70.5758 | 0.014376 | 0.35407 | 0.00509 | 24.629 | 2.2848 | 36.3387 | 83.0274 | 15.9044 | 20.2109 | 4.8655 | 83.0325 | 191.9077 | 141.6103 | 189.1945 | 126.9023
2012-10-31 06:28 | 24.8095 | 212.255 | 161.9129 | 209.5889 | 147.0616 | 70.5897 | 0.014401 | 0.35407 | 0.005099 | 24.5863 | 2.2848 | 36.3383 | 83.0256 | 15.9044 | 20.2094 | 4.8665 | 83.0307 | 192.0456 | 141.7035 | 189.3795 | 126.8522
2012-10-31 06:28 | 24.817 | 212.4161 | 161.9825 | 209.7343 | 147.0383 | 70.6059 | 0.014395 | 0.35408 | 0.005097 | 24.5975 | 2.2847 | 36.3374 | 83.0209 | 15.9045 | 20.241 | 4.8676 | 83.026 | 192.1751 | 141.7415 | 189.4933 | 126.7973
2012-10-31 06:28 | 24.8155 | 212.5288 | 162.0781 | 209.906 | 147.1254 | 70.6186 | 0.014398 | 0.35404 | 0.005097 | 24.5894 | 2.2846 | 36.336 | 83.0145 | 15.9045 | 20.2114 | 4.8684 | 83.0196 | 192.3174 | 141.8667 | 189.6946 | 126.914
2012-10-31 06:28 | 24.8177 | 212.7121 | 162.193 | 210.0461 | 147.2894 | 70.6377 | 0.014404 | 0.35411 | 0.005101 | 24.5841 | 2.2846 | 36.3353 | 83.0108 | 15.9046 | 20.2497 | 4.8698 | 83.0159 | 192.4624 | 141.9433 | 189.7964 | 127.0397
2012-10-31 06:28 | 24.8237 | 212.9938 | 162.3933 | 210.375 | 147.5767 | 70.6614 | 0.014398 | 0.35411 | 0.005098 | 24.5944 | 2.2846 | 36.3355 | 83.0119 | 15.9046 | 20.2196 | 4.8714 | 83.017 | 192.7742 | 142.1737 | 190.1554 | 127.3571
2012-10-31 06:28 | 24.823 | 213.2411 | 162.5713 | 210.6578 | 147.6877 | 70.6775 | 0.014389 | 0.35405 | 0.005094 | 24.6057 | 2.2845 | 36.3341 | 83.0056 | 15.9046 | 20.235 | 4.8725 | 83.0107 | 193.0061 | 142.3363 | 190.4228 | 127.4527
2012-10-31 06:28 | 24.8282 | 213.3881 | 162.6814 | 210.8284 | 147.6159 | 70.7018 | 0.014395 | 0.35408 | 0.005097 | 24.5975 | 2.2845 | 36.333 | 83.0011 | 15.9045 | 20.2 | 4.8742 | 83.0062 | 193.1881 | 142.4814 | 190.6284 | 127.4159
2012-10-31 06:28 | 24.8237 | 213.4821 | 162.7274 | 210.9421 | 147.646 | 70.7082 | 0.014408 | 0.3541 | 0.005102 | 24.5763 | 2.2845 | 36.3334 | 83.0022 | 15.9046 | 20.1714 | 4.8746 | 83.0073 | 193.3107 | 142.556 | 190.7707 | 127.4746
2012-10-31 06:28 | 24.8245 | 213.6049 | 162.7904 | 211.0768 | 147.7316 | 70.7278 | 0.014395 | 0.3541 | 0.005097 | 24.5985 | 2.2844 | 36.3329 | 82.9993 | 15.9047 | 20.2124 | 4.876 | 83.0044 | 193.3925 | 142.578 | 190.8644 | 127.5192
2012-10-31 06:28 | 24.82 | 213.7304 | 162.8947 | 211.214 | 147.9198 | 70.7313 | 0.014401 | 0.35418 | 0.005101 | 24.5943 | 2.2844 | 36.3322 | 82.996 | 15.9047 | 20.1878 | 4.8762 | 83.0011 | 193.5426 | 142.7069 | 191.0262 | 127.732
2012-10-31 06:29 | 24.8222 | 213.894 | 162.9746 | 211.3974 | 147.9798 | 70.7521 | 0.014401 | 0.35415 | 0.0051 | 24.5923 | 2.2844 | 36.3328 | 82.999 | 15.9047 | 20.2342 | 4.8776 | 83.0041 | 193.6598 | 142.7404 | 191.1632 | 127.7456
2012-10-31 06:29 | 24.8162 | 213.9865 | 163.058 | 211.5135 | 148.1241 | 70.7567 | 0.014392 | 0.35408 | 0.005096 | 24.6026 | 2.2843 | 36.3314 | 82.9926 | 15.9047 | 20.2001 | 4.878 | 82.9977 | 193.7864 | 142.8579 | 191.3134 | 127.924
2012-10-31 06:29 | 24.8267 | 214.123 | 163.1968 | 211.6697 | 148.3621 | 70.7712 | 0.014401 | 0.35414 | 0.0051 | 24.5913 | 2.2843 | 36.3315 | 82.9934 | 15.9046 | 20.1905 | 4.879 | 82.9985 | 193.9325 | 143.0063 | 191.4792 | 128.1716
2012-10-31 06:29 | 24.82 | 214.2423 | 163.295 | 211.852 | 148.3592 | 70.7873 | 0.014392 | 0.3541 | 0.005096 | 24.6037 | 2.2843 | 36.331 | 82.9905 | 15.9047 | 20.1878 | 4.8801 | 82.9956 | 194.0545 | 143.1072 | 191.6642 | 128.1714
2012-10-31 06:29 | 24.826 | 214.3507 | 163.4099 | 211.9367 | 148.5966 | 70.7983 | 0.014401 | 0.35421 | 0.005101 | 24.5963 | 2.2842 | 36.3304 | 82.9869 | 15.9049 | 20.2179 | 4.8808 | 82.992 | 194.1328 | 143.192 | 191.7188 | 128.3787
2012-10-31 06:29 | 24.8252 | 214.4562 | 163.5218 | 212.0698 | 148.7114 | 70.811 | 0.014404 | 0.35414 | 0.005101 | 24.5862 | 2.2842 | 36.3298 | 82.984 | 15.9049 | 20.2091 | 4.8817 | 82.9891 | 194.2471 | 143.3127 | 191.8607 | 128.5023
2012-10-31 06:29 | 24.8282 | 214.6403 | 163.6531 | 212.1713 | 148.7221 | 70.8295 | 0.014389 | 0.35411 | 0.005095 | 24.6098 | 2.2842 | 36.3296 | 82.9829 | 15.905 | 20.188 | 4.883 | 82.988 | 194.4523 | 143.4651 | 191.9833 | 128.5341
2012-10-31 06:29 | 24.8192 | 214.718 | 163.7258 | 212.3198 | 148.7517 | 70.8376 | 0.014401 | 0.35415 | 0.0051 | 24.5923 | 2.2842 | 36.3293 | 82.9819 | 15.9049 | 20.2432 | 4.8835 | 82.987 | 194.4748 | 143.4826 | 192.0766 | 128.5085
2012-10-31 06:29 | 24.8147 | 214.7922 | 163.8496 | 212.4807 | 148.9092 | 70.8382 | 0.014426 | 0.35421 | 0.00511 | 24.5537 | 2.2842 | 36.3297 | 82.9832 | 15.9049 | 20.2307 | 4.8836 | 82.9884 | 194.5615 | 143.6189 | 192.25 | 128.6785
2012-10-31 06:29 | 24.811 | 214.9775 | 163.9742 | 212.6306 | 148.9402 | 70.8602 | 0.014392 | 0.35424 | 0.005098 | 24.6137 | 2.2841 | 36.329 | 82.9802 | 15.905 | 20.231 | 4.8851 | 82.9853 | 194.7465 | 143.7432 | 192.3996 | 128.7092
2012-10-31 06:29 | 24.817 | 215.1095 | 164.0307 | 212.7468 | 149.0233 | 70.8688 | 0.014401 | 0.35425 | 0.005102 | 24.5993 | 2.2841 | 36.3282 | 82.9768 | 15.9049 | 20.229 | 4.8857 | 82.9819 | 194.8805 | 143.8017 | 192.5178 | 128.7943
2012-10-31 06:29 | 24.8147 | 215.2411 | 164.1645 | 212.8548 | 149.129 | 70.8908 | 0.014401 | 0.3542 | 0.005101 | 24.5953 | 2.2841 | 36.3279 | 82.9758 | 15.9048 | 20.2387 | 4.8872 | 82.981 | 195.0024 | 143.9258 | 192.6161 | 128.8903
2012-10-31 06:29 | 24.8162 | 215.3529 | 164.2088 | 213.002 | 149.2462 | 70.9041 | 0.014398 | 0.3543 | 0.005101 | 24.6074 | 2.2828 | 36.3078 | 82.8835 | 15.905 | 20.2683 | 4.8881 | 82.8886 | 195.0846 | 143.9405 | 192.7337 | 128.9779
2012-10-31 06:29 | 24.8207 | 215.4558 | 164.3378 | 213.1168 | 149.27 | 70.8977 | 0.014398 | 0.35421 | 0.0051 | 24.6014 | 2.2779 | 36.2292 | 82.5255 | 15.9048 | 20.2086 | 4.8877 | 82.5306 | 195.2472 | 144.1292 | 192.9082 | 129.0614
2012-10-31 06:29 | 24.82 | 215.5732 | 164.4032 | 213.2342 | 149.4081 | 70.907 | 0.014386 | 0.3542 | 0.005095 | 24.621 | 2.2771 | 36.2172 | 82.4705 | 15.9049 | 20.244 | 4.8883 | 82.4756 | 195.3292 | 144.1592 | 192.9902 | 129.1641
2012-10-31 06:29 | 24.8095 | 215.7202 | 164.4666 | 213.3655 | 149.2472 | 70.9214 | 0.014389 | 0.35413 | 0.005096 | 24.6108 | 2.2766 | 36.2087 | 82.432 | 15.9049 | 20.2054 | 4.8893 | 82.4371 | 195.5148 | 144.2612 | 193.1601 | 129.0418
2012-10-31 06:29 | 24.8095 | 215.7242 | 164.4977 | 213.4521 | 149.0351 | 70.9428 | 0.014373 | 0.3541 | 0.005089 | 24.6362 | 2.2766 | 36.2083 | 82.4306 | 15.9048 | 20.2295 | 4.8908 | 82.4356 | 195.4947 | 144.2682 | 193.2226 | 128.8056
2012-10-31 06:29 | 24.8065 | 215.8472 | 164.5375 | 213.5672 | 149.0398 | 70.9312 | 0.014392 | 0.35407 | 0.005096 | 24.6017 | 2.2769 | 36.2144 | 82.4565 | 15.9051 | 20.1743 | 4.89 | 82.4616 | 195.6729 | 144.3632 | 193.3929 | 128.8655
2012-10-31 06:29 | 24.8013 | 215.968 | 164.6256 | 213.7117 | 149.3239 | 70.9521 | 0.014392 | 0.354 | 0.005095 | 24.5967 | 2.2774 | 36.222 | 82.4915 | 15.9051 | 20.2253 | 4.8914 | 82.4966 | 195.7427 | 144.4003 | 193.4864 | 129.0986
2012-10-31 06:29 | 24.802 | 216.0592 | 164.6497 | 213.8108 | 149.5059 | 70.9694 | 0.014386 | 0.35395 | 0.005092 | 24.6039 | 2.2778 | 36.2278 | 82.5182 | 15.905 | 20.222 | 4.8926 | 82.5233 | 195.8372 | 144.4277 | 193.5888 | 129.2839
2012-10-31 06:29 | 24.7908 | 216.1268 | 164.7668 | 213.8941 | 149.7879 | 70.9809 | 0.014373 | 0.35389 | 0.005087 | 24.6221 | 2.281 | 36.2808 | 82.7582 | 15.9054 | 20.2589 | 4.8934 | 82.7633 | 195.8679 | 144.5079 | 193.6352 | 129.529
2012-10-31 06:29 | 24.7886 | 216.2939 | 164.8891 | 214.0416 | 150.0403 | 70.985 | 0.014363 | 0.35389 | 0.005083 | 24.6392 | 2.2841 | 36.3301 | 82.9822 | 15.9055 | 20.2447 | 4.8937 | 82.9873 | 196.0492 | 144.6444 | 193.7969 | 129.7956
2012-10-31 06:29 | 24.7818 | 216.3934 | 165.073 | 214.145 | 149.9178 | 71.0058 | 0.014386 | 0.35397 | 0.005092 | 24.6049 | 2.2853 | 36.3481 | 83.0645 | 15.9055 | 20.2138 | 4.8951 | 83.0696 | 196.1796 | 144.8592 | 193.9312 | 129.704
2012-10-31 06:30 | 24.7721 | 216.4428 | 165.1411 | 214.2417 | 150.1049 | 71.0312 | 0.014379 | 0.35395 | 0.005089 | 24.6158 | 2.2862 | 36.3626 | 83.1304 | 15.9056 | 20.2483 | 4.8969 | 83.1355 | 196.1945 | 144.8928 | 193.9934 | 129.8566
2012-10-31 06:30 | 24.7706 | 216.6185 | 165.2407 | 214.3465 | 150.0378 | 71.0324 | 0.014373 | 0.35408 | 0.005089 | 24.6351 | 2.2867 | 36.3705 | 83.167 | 15.9055 | 20.2548 | 4.897 | 83.1721 | 196.3637 | 144.9859 | 194.0917 | 129.783
2012-10-31 06:30 | 24.7624 | 216.7126 | 165.2987 | 214.4446 | 150.1878 | 71.0503 | 0.014382 | 0.35408 | 0.005092 | 24.6197 | 2.2871 | 36.378 | 83.201 | 15.9056 | 20.2466 | 4.8982 | 83.2061 | 196.466 | 145.0521 | 194.198 | 129.9412
2012-10-31 06:30 | 24.7631 | 216.8236 | 165.3928 | 214.591 | 150.3313 | 71.0653 | 0.014376 | 0.35413 | 0.005091 | 24.6331 | 2.2873 | 36.3816 | 83.2173 | 15.9056 | 20.2634 | 4.8992 | 83.2224 | 196.5602 | 145.1294 | 194.3276 | 130.0679
2012-10-31 06:30 | 24.7519 | 216.9029 | 165.4672 | 214.7058 | 150.1812 | 71.0694 | 0.014392 | 0.3542 | 0.005098 | 24.6107 | 2.2874 | 36.3826 | 83.2211 | 15.9058 | 20.2522 | 4.8995 | 83.2262 | 196.6507 | 145.215 | 194.4536 | 129.929
2012-10-31 06:30 | 24.7564 | 217.0177 | 165.5301 | 214.7733 | 150.1239 | 71.0856 | 0.014392 | 0.35418 | 0.005097 | 24.6096 | 2.2875 | 36.384 | 83.2275 | 15.9058 | 20.2647 | 4.9006 | 83.2326 | 196.753 | 145.2654 | 194.5086 | 129.8592
2012-10-31 06:30 | 24.7504 | 217.118 | 165.563 | 214.8894 | 150.2916 | 71.0931 | 0.014379 | 0.35413 | 0.005092 | 24.6279 | 2.2875 | 36.3847 | 83.2303 | 15.9058 | 20.2226 | 4.9012 | 83.2354 | 196.8954 | 145.3404 | 194.6668 | 130.069
2012-10-31 06:30 | 24.7504 | 217.1967 | 165.6681 | 215.0036 | 150.4691 | 71.1069 | 0.014398 | 0.35417 | 0.005099 | 24.5984 | 2.2875 | 36.3851 | 83.2323 | 15.9058 | 20.2787 | 4.9021 | 83.2374 | 196.918 | 145.3894 | 194.7249 | 130.1904
2012-10-31 06:30 | 24.7549 | 217.3154 | 165.7582 | 215.1144 | 150.5624 | 71.1301 | 0.014386 | 0.35421 | 0.005096 | 24.6219 | 2.2875 | 36.3848 | 83.2299 | 15.906 | 20.2752 | 4.9037 | 83.235 | 197.0402 | 145.483 | 194.8392 | 130.2872
2012-10-31 06:30 | 24.7534 | 217.3887 | 165.819 | 215.1601 | 150.7423 | 71.1231 | 0.014382 | 0.35414 | 0.005093 | 24.6238 | 2.2875 | 36.3848 | 83.2309 | 15.9058 | 20.2817 | 4.9032 | 83.236 | 197.107 | 145.5373 | 194.8784 | 130.4606
2012-10-31 06:30 | 24.7459 | 217.4757 | 165.8582 | 215.2511 | 150.9086 | 71.1387 | 0.014389 | 0.35423 | 0.005097 | 24.6178 | 2.2875 | 36.3845 | 83.2285 | 15.9059 | 20.2582 | 4.9043 | 83.2336 | 197.2175 | 145.6 | 194.9929 | 130.6504
2012-10-31 06:30 | 24.7459 | 217.5781 | 165.9944 | 215.3968 | 150.8815 | 71.1561 | 0.014382 | 0.3542 | 0.005094 | 24.6278 | 2.2875 | 36.3844 | 83.2282 | 15.906 | 20.2221 | 4.9055 | 83.2333 | 197.356 | 145.7723 | 195.1747 | 130.6594
2012-10-31 06:30 | 24.7467 | 217.6419 | 166.1315 | 215.5118 | 150.9789 | 71.1653 | 0.014398 | 0.35421 | 0.0051 | 24.6014 | 2.2874 | 36.3839 | 83.2254 | 15.906 | 20.2309 | 4.9061 | 83.2305 | 197.411 | 145.9006 | 195.2809 | 130.748
2012-10-31 06:30 | 24.7407 | 217.7107 | 166.1371 | 215.5727 | 151.0385 | 71.1774 | 0.014389 | 0.35424 | 0.005097 | 24.6188 | 2.2874 | 36.3841 | 83.2264 | 15.9061 | 20.249 | 4.907 | 83.2315 | 197.4617 | 145.8881 | 195.3237 | 130.7895
2012-10-31 06:30 | 24.7377 | 217.8533 | 166.2548 | 215.6957 | 151.0896 | 71.178 | 0.014395 | 0.35421 | 0.005099 | 24.6065 | 2.2874 | 36.3835 | 83.2233 | 15.9061 | 20.2821 | 4.907 | 83.2284 | 197.5712 | 145.9727 | 195.4136 | 130.8075
2012-10-31 06:30 | 24.7392 | 217.9336 | 166.3575 | 215.7878 | 151.2069 | 71.1832 | 0.014386 | 0.3543 | 0.005097 | 24.628 | 2.2873 | 36.3818 | 83.2157 | 15.9061 | 20.2475 | 4.9074 | 83.2208 | 197.6861 | 146.11 | 195.5403 | 130.9594
2012-10-31 06:30 | 24.7369 | 218.0533 | 166.4136 | 215.876 | 151.305 | 71.1988 | 0.014382 | 0.3543 | 0.005096 | 24.6348 | 2.2872 | 36.381 | 83.2118 | 15.9061 | 20.2331 | 4.9084 | 83.2168 | 197.8202 | 146.1805 | 195.6429 | 131.0719
2012-10-31 06:30 | 24.7392 | 218.1501 | 166.5444 | 216.0201 | 151.4464 | 71.2075 | 0.014386 | 0.35433 | 0.005097 | 24.63 | 2.2872 | 36.3802 | 83.2078 | 15.9062 | 20.2675 | 4.909 | 83.2129 | 197.8826 | 146.2769 | 195.7526 | 131.1789
2012-10-31 06:30 | 24.7399 | 218.202 | 166.5724 | 216.072 | 151.4818 | 71.2139 | 0.014398 | 0.35425 | 0.005101 | 24.6045 | 2.2871 | 36.3799 | 83.2059 | 15.9063 | 20.2682 | 4.9095 | 83.211 | 197.9338 | 146.3042 | 195.8038 | 131.2136
2012-10-31 06:30 | 24.734 | 218.2985 | 166.7028 | 216.196 | 151.5107 | 71.2254 | 0.014382 | 0.35427 | 0.005095 | 24.6328 | 2.2871 | 36.3796 | 83.204 | 15.9064 | 20.2784 | 4.9103 | 83.2091 | 198.0201 | 146.4244 | 195.9176 | 131.2323
2012-10-31 06:30 | 24.728 | 218.3751 | 166.7357 | 216.2924 | 151.551 | 71.2323 | 0.014373 | 0.35431 | 0.005093 | 24.6512 | 2.2871 | 36.3789 | 83.2014 | 15.9063 | 20.2925 | 4.9108 | 83.2065 | 198.0826 | 146.4432 | 195.9999 | 131.2585
2012-10-31 06:30 | 24.7265 | 218.4957 | 166.8316 | 216.3617 | 151.6306 | 71.2422 | 0.014382 | 0.35433 | 0.005096 | 24.6368 | 2.287 | 36.378 | 83.1968 | 15.9064 | 20.307 | 4.9114 | 83.2019 | 198.1887 | 146.5246 | 196.0547 | 131.3236
2012-10-31 06:31 | 24.728 | 218.5326 | 166.9226 | 216.4892 | 151.7596 | 71.248 | 0.014395 | 0.35427 | 0.0051 | 24.6106 | 2.2869 | 36.3766 | 83.19 | 15.9065 | 20.3005 | 4.9118 | 83.1951 | 198.2321 | 146.6221 | 196.1887 | 131.4591
2012-10-31 06:31 | 24.7212 | 218.6675 | 166.9548 | 216.5336 | 151.8841 | 71.252 | 0.014401 | 0.35427 | 0.005102 | 24.6003 | 2.2869 | 36.3761 | 83.1882 | 15.9064 | 20.2335 | 4.9121 | 83.1933 | 198.434 | 146.7213 | 196.3001 | 131.6506
2012-10-31 06:31 | 24.731 | 218.7442 | 167.1009 | 216.6261 | 151.9364 | 71.2659 | 0.014379 | 0.3543 | 0.005094 | 24.64 | 2.2868 | 36.3752 | 83.1843 | 15.9063 | 20.3035 | 4.9131 | 83.1894 | 198.4407 | 146.7974 | 196.3226 | 131.6329
2012-10-31 06:31 | 24.7287 | 218.8325 | 167.1765 | 216.7695 | 151.9573 | 71.2832 | 0.014404 | 0.3543 | 0.005103 | 24.5972 | 2.2868 | 36.374 | 83.1789 | 15.9063 | 20.3293 | 4.9143 | 83.184 | 198.5032 | 146.8472 | 196.4402 | 131.628
2012-10-31 06:31 | 24.7317 | 218.9024 | 167.2223 | 216.8512 | 151.9874 | 71.2953 | 0.01437 | 0.35436 | 0.005092 | 24.6594 | 2.2867 | 36.3738 | 83.1774 | 15.9064 | 20.3724 | 4.9151 | 83.1825 | 198.53 | 146.8499 | 196.4788 | 131.615
2012-10-31 06:31 | 24.7302 | 218.956 | 167.2987 | 216.8734 | 152.0245 | 71.2971 | 0.014389 | 0.35433 | 0.005098 | 24.6249 | 2.2867 | 36.374 | 83.178 | 15.9064 | 20.2947 | 4.9152 | 83.1831 | 198.6613 | 147.004 | 196.5787 | 131.7298
2012-10-31 06:31 | 24.7235 | 219.0871 | 167.3193 | 217.0123 | 152.0642 | 71.3057 | 0.014401 | 0.35427 | 0.005102 | 24.6003 | 2.2867 | 36.373 | 83.1736 | 15.9065 | 20.304 | 4.9158 | 83.1787 | 198.7831 | 147.0153 | 196.7083 | 131.7602
2012-10-31 06:31 | 24.7287 | 219.1553 | 167.4219 | 217.0884 | 152.1698 | 71.3121 | 0.014395 | 0.35427 | 0.0051 | 24.6106 | 2.2866 | 36.3719 | 83.1683 | 15.9065 | 20.3132 | 4.9163 | 83.1733 | 198.8421 | 147.1087 | 196.7752 | 131.8566
2012-10-31 06:31 | 24.7272 | 219.2522 | 167.4866 | 217.209 | 152.176 | 71.33 | 0.014395 | 0.35427 | 0.0051 | 24.6106 | 2.2865 | 36.3705 | 83.1629 | 15.9063 | 20.3037 | 4.9175 | 83.168 | 198.9485 | 147.1829 | 196.9053 | 131.8723
2012-10-31 06:31 | 24.7235 | 219.3312 | 167.5647 | 217.2564 | 152.1221 | 71.33 | 0.014395 | 0.35423 | 0.005099 | 24.6076 | 2.2865 | 36.3696 | 83.1584 | 15.9064 | 20.2679 | 4.9175 | 83.1635 | 199.0633 | 147.2968 | 196.9885 | 131.8542
2012-10-31 06:31 | 24.7302 | 219.4205 | 167.5909 | 217.3773 | 152.2022 | 71.3387 | 0.014392 | 0.35421 | 0.005098 | 24.6117 | 2.2865 | 36.3697 | 83.1593 | 15.9063 | 20.2305 | 4.9181 | 83.1644 | 199.19 | 147.3604 | 197.1468 | 131.9717
2012-10-31 06:31 | 24.728 | 219.4931 | 167.6276 | 217.4617 | 152.3584 | 71.3682 | 0.014392 | 0.3542 | 0.005098 | 24.6107 | 2.2865 | 36.3702 | 83.1609 | 15.9064 | 20.2363 | 4.9201 | 83.166 | 199.2568 | 147.3913 | 197.2254 | 132.1221
2012-10-31 06:31 | 24.7235 | 219.5792 | 167.7322 | 217.5399 | 152.3269 | 71.3572 | 0.014382 | 0.35427 | 0.005095 | 24.6328 | 2.2864 | 36.3683 | 83.152 | 15.9065 | 20.1595 | 4.9194 | 83.1571 | 199.4197 | 147.5727 | 197.3804 | 132.1674
2012-10-31 06:31 | 24.7182 | 219.6762 | 167.7542 | 217.6016 | 152.3448 | 71.3751 | 0.014389 | 0.35428 | 0.005098 | 24.6218 | 2.2864 | 36.3681 | 83.1513 | 15.9064 | 20.1984 | 4.9206 | 83.1564 | 199.4778 | 147.5558 | 197.4032 | 132.1464
2012-10-31 06:31 | 24.731 | 219.7402 | 167.7826 | 217.697 | 152.3421 | 71.378 | 0.014389 | 0.35425 | 0.005097 | 24.6198 | 2.2863 | 36.366 | 83.1419 | 15.9064 | 20.2473 | 4.9208 | 83.147 | 199.4929 | 147.5353 | 197.4497 | 132.0948
2012-10-31 06:31 | 24.7257 | 219.8451 | 167.8669 | 217.7783 | 152.5726 | 71.3965 | 0.014379 | 0.3543 | 0.005094 | 24.64 | 2.2863 | 36.3661 | 83.1421 | 15.9064 | 20.23 | 4.9221 | 83.1471 | 199.6151 | 147.6369 | 197.5483 | 132.3426
2012-10-31 06:31 | 24.7205 | 219.9265 | 167.9318 | 217.8991 | 152.6021 | 71.3947 | 0.014395 | 0.35431 | 0.0051 | 24.6135 | 2.2862 | 36.3652 | 83.1381 | 15.9064 | 20.2208 | 4.922 | 83.1432 | 199.7057 | 147.711 | 197.6783 | 132.3813
2012-10-31 06:31 | 24.7167 | 220.0014 | 167.9553 | 217.9701 | 152.4399 | 71.4051 | 0.014389 | 0.35433 | 0.005098 | 24.6249 | 2.2861 | 36.3641 | 83.1321 | 15.9066 | 20.1929 | 4.9227 | 83.1372 | 199.8085 | 147.7624 | 197.7772 | 132.247
2012-10-31 06:31 | 24.7272 | 220.0513 | 168.0281 | 218.0358 | 152.404 | 71.4213 | 0.014401 | 0.35437 | 0.005103 | 24.6073 | 2.286 | 36.3629 | 83.1265 | 15.9066 | 20.2034 | 4.9238 | 83.1316 | 199.8479 | 147.8247 | 197.8324 | 132.2006
2012-10-31 06:31 | 24.7145 | 220.1331 | 168.0271 | 218.1057 | 152.5884 | 71.4317 | 0.014395 | 0.35433 | 0.005101 | 24.6146 | 2.286 | 36.3622 | 83.1232 | 15.9066 | 20.1746 | 4.9245 | 83.1283 | 199.9585 | 147.8525 | 197.9311 | 132.4138
2012-10-31 06:31 | 24.7272 | 220.2402 | 168.1372 | 218.1814 | 152.5741 | 71.4335 | 0.014389 | 0.35431 | 0.005098 | 24.6238 | 2.2859 | 36.362 | 83.1216 | 15.9068 | 20.1913 | 4.9246 | 83.1267 | 200.0489 | 147.9459 | 197.9901 | 132.3828
2012-10-31 06:31 | 24.722 | 220.3256 | 168.1359 | 218.2983 | 152.7389 | 71.4508 | 0.014395 | 0.35437 | 0.005101 | 24.6176 | 2.2858 | 36.3592 | 83.109 | 15.9068 | 20.15 | 4.9258 | 83.1141 | 200.1756 | 147.9859 | 198.1483 | 132.5889
2012-10-31 06:31 | 24.7227 | 220.3578 | 168.1756 | 218.3738 | 152.8478 | 71.441 | 0.014401 | 0.35433 | 0.005103 | 24.6043 | 2.2857 | 36.3581 | 83.1036 | 15.9068 | 20.1908 | 4.9251 | 83.1087 | 200.167 | 147.9848 | 198.183 | 132.657
2012-10-31 06:32 | 24.7227 | 220.4759 | 168.2808 | 218.4053 | 152.9793 | 71.4635 | 0.014395 | 0.35437 | 0.005101 | 24.6176 | 2.2857 | 36.358 | 83.1027 | 15.9069 | 20.1668 | 4.9267 | 83.1078 | 200.3091 | 148.114 | 198.2385 | 132.8125
2012-10-31 06:32 | 24.7235 | 220.5121 | 168.3712 | 218.5242 | 153.0767 | 71.4664 | 0.014392 | 0.35441 | 0.005101 | 24.6258 | 2.2857 | 36.3585 | 83.1056 | 15.9068 | 20.2157 | 4.9269 | 83.1107 | 200.2964 | 148.1555 | 198.3085 | 132.861
2012-10-31 06:32 | 24.7257 | 220.6087 | 168.4475 | 218.6405 | 153.1446 | 71.4676 | 0.014398 | 0.35439 | 0.005102 | 24.6135 | 2.2857 | 36.3578 | 83.1021 | 15.9068 | 20.2139 | 4.927 | 83.1072 | 200.3948 | 148.2336 | 198.4266 | 132.9307
2012-10-31 06:32 | 24.7325 | 220.651 | 168.5244 | 218.667 | 153.1669 | 71.4722 | 0.014389 | 0.35446 | 0.0051 | 24.6339 | 2.2856 | 36.3567 | 83.0965 | 15.907 | 20.2006 | 4.9273 | 83.1016 | 200.4504 | 148.3238 | 198.4664 | 132.9663
2012-10-31 06:32 | 24.7242 | 220.7332 | 168.5785 | 218.7847 | 153.2746 | 71.4849 | 0.014395 | 0.3544 | 0.005102 | 24.6196 | 2.2856 | 36.3573 | 83.0995 | 15.9069 | 20.2365 | 4.9282 | 83.1046 | 200.4967 | 148.342 | 198.5482 | 133.0381
2012-10-31 06:32 | 24.7392 | 220.7954 | 168.6636 | 218.8076 | 153.2896 | 71.4941 | 0.014386 | 0.35439 | 0.005098 | 24.634 | 2.2855 | 36.3563 | 83.0937 | 15.9071 | 20.2395 | 4.9288 | 83.0988 | 200.5559 | 148.4241 | 198.5681 | 133.0501
2012-10-31 06:32 | 24.734 | 220.8689 | 168.713 | 218.9244 | 153.3656 | 71.504 | 0.014395 | 0.35446 | 0.005102 | 24.6236 | 2.2855 | 36.3557 | 83.0914 | 15.907 | 20.2021 | 4.9295 | 83.0965 | 200.6668 | 148.5109 | 198.7223 | 133.1635
2012-10-31 06:32 | 24.731 | 220.9643 | 168.7996 | 218.9726 | 153.4051 | 71.5069 | 0.014401 | 0.3544 | 0.005104 | 24.6093 | 2.2855 | 36.3554 | 83.0902 | 15.907 | 20.2072 | 4.9297 | 83.0953 | 200.7571 | 148.5924 | 198.7654 | 133.1979
2012-10-31 06:32 | 24.7355 | 221.0161 | 168.8197 | 219.044 | 153.4637 | 71.5115 | 0.014398 | 0.3544 | 0.005103 | 24.6145 | 2.2854 | 36.3536 | 83.0824 | 15.9069 | 20.1916 | 4.93 | 83.0875 | 200.8245 | 148.6281 | 198.8524 | 133.2721
2012-10-31 06:32 | 24.734 | 221.0972 | 168.8923 | 219.137 | 153.6014 | 71.5121 | 0.014395 | 0.35441 | 0.005102 | 24.6206 | 2.2854 | 36.3533 | 83.0803 | 15.907 | 20.158 | 4.93 | 83.0854 | 200.9392 | 148.7343 | 198.979 | 133.4434
2012-10-31 06:32 | 24.7317 | 221.1618 | 168.9952 | 219.2095 | 153.7383 | 71.5294 | 0.014401 | 0.35444 | 0.005104 | 24.6123 | 2.2852 | 36.3517 | 83.0725 | 15.9071 | 20.1637 | 4.9312 | 83.0777 | 200.9981 | 148.8315 | 199.0458 | 133.5746
2012-10-31 06:32 | 24.7369 | 221.2221 | 169.0667 | 219.2658 | 153.8286 | 71.5306 | 0.014392 | 0.35441 | 0.005101 | 24.6258 | 2.2852 | 36.3506 | 83.0686 | 15.9069 | 20.185 | 4.9313 | 83.0737 | 201.0371 | 148.8817 | 199.0808 | 133.6436
2012-10-31 06:32 | 24.7347 | 221.279 | 169.1152 | 219.3306 | 153.8651 | 71.5346 | 0.014401 | 0.35446 | 0.005105 | 24.6134 | 2.2852 | 36.3513 | 83.0711 | 15.907 | 20.2189 | 4.9316 | 83.0762 | 201.0601 | 148.8963 | 199.1117 | 133.6462
2012-10-31 06:32 | 24.7377 | 221.3646 | 169.1572 | 219.3887 | 153.8101 | 71.5502 | 0.014401 | 0.35441 | 0.005104 | 24.6104 | 2.2852 | 36.3508 | 83.0692 | 15.907 | 20.2099 | 4.9327 | 83.0743 | 201.1547 | 148.9473 | 199.1788 | 133.6002
2012-10-31 06:32 | 24.731 | 221.4248 | 169.2051 | 219.4686 | 153.7067 | 71.5589 | 0.014395 | 0.35439 | 0.005101 | 24.6186 | 2.2852 | 36.3501 | 83.066 | 15.907 | 20.163 | 4.9333 | 83.0711 | 201.2618 | 149.0421 | 199.3056 | 133.5437
2012-10-31 06:32 | 24.7325 | 221.5405 | 169.265 | 219.5961 | 153.6347 | 71.5589 | 0.014398 | 0.35446 | 0.005103 | 24.6185 | 2.2851 | 36.3487 | 83.0596 | 15.907 | 20.1806 | 4.9333 | 83.0647 | 201.3599 | 149.0844 | 199.4155 | 133.4541
2012-10-31 06:32 | 24.7355 | 221.7678 | 169.3655 | 219.7919 | 153.9626 | 71.582 | 0.014392 | 0.35444 | 0.005101 | 24.6277 | 2.2849 | 36.3464 | 83.0485 | 15.9071 | 20.1715 | 4.9349 | 83.0536 | 201.5963 | 149.194 | 199.6204 | 133.7911
2012-10-31 06:33 | 24.7407 | 221.9422 | 169.554 | 219.9703 | 154.2579 | 71.608 | 0.014398 | 0.35447 | 0.005104 | 24.6195 | 2.2847 | 36.3438 | 83.0356 | 15.9073 | 20.1888 | 4.9367 | 83.0407 | 201.7534 | 149.3652 | 199.7815 | 134.0691
2012-10-31 06:33 | 24.7407 | 222.0957 | 169.7567 | 220.1396 | 154.3778 | 71.6236 | 0.014392 | 0.35446 | 0.005101 | 24.6288 | 2.2847 | 36.3427 | 83.031 | 15.9072 | 20.2129 | 4.9377 | 83.0361 | 201.8828 | 149.5438 | 199.9267 | 134.1649
2012-10-31 06:33 | 24.7422 | 222.2546 | 169.9181 | 220.3458 | 154.3793 | 71.6346 | 0.014395 | 0.35447 | 0.005103 | 24.6246 | 2.2846 | 36.3422 | 83.029 | 15.9072 | 20.2224 | 4.9385 | 83.0341 | 202.0322 | 149.6957 | 200.1234 | 134.1569
2012-10-31 06:33 | 24.7482 | 222.4495 | 169.9748 | 220.521 | 154.3737 | 71.6508 | 0.014389 | 0.35446 | 0.0051 | 24.6339 | 2.2845 | 36.3404 | 83.0213 | 15.9071 | 20.2444 | 4.9396 | 83.0264 | 202.2051 | 149.7304 | 200.2766 | 134.1293
2012-10-31 06:33 | 24.7407 | 222.5837 | 170.1077 | 220.6513 | 154.5326 | 71.6716 | 0.014389 | 0.35446 | 0.0051 | 24.6339 | 2.2845 | 36.3398 | 83.0189 | 15.907 | 20.2008 | 4.941 | 83.024 | 202.3829 | 149.9069 | 200.4505 | 134.3318
2012-10-31 06:33 | 24.7482 | 222.7486 | 170.1776 | 220.8044 | 154.5401 | 71.6849 | 0.014395 | 0.35447 | 0.005103 | 24.6246 | 2.2844 | 36.3379 | 83.0096 | 15.9071 | 20.2083 | 4.942 | 83.0147 | 202.5403 | 149.9693 | 200.5961 | 134.3318
2012-10-31 06:33 | 24.7489 | 222.8634 | 170.2485 | 220.9193 | 154.533 | 71.7016 | 0.014401 | 0.3545 | 0.005105 | 24.6163 | 2.2843 | 36.3365 | 83.0032 | 15.9071 | 20.209 | 4.9431 | 83.0083 | 202.6544 | 150.0395 | 200.7103 | 134.324
2012-10-31 06:33 | 24.7467 | 222.873 | 170.2814 | 220.9525 | 154.6043 | 71.708 | 0.014386 | 0.35446 | 0.005099 | 24.639 | 2.2843 | 36.3369 | 83.0046 | 15.9072 | 20.1908 | 4.9435 | 83.0097 | 202.6822 | 150.0906 | 200.7617 | 134.4135
2012-10-31 06:33 | 24.7399 | 222.9528 | 170.2941 | 221.0126 | 154.5898 | 71.7097 | 0.014404 | 0.35452 | 0.005106 | 24.6123 | 2.2843 | 36.3365 | 83.0026 | 15.9072 | 20.204 | 4.9437 | 83.0077 | 202.7488 | 150.0901 | 200.8086 | 134.3858
2012-10-31 06:33 | 24.7377 | 222.9821 | 170.3231 | 221.0576 | 154.4986 | 71.7039 | 0.014404 | 0.3545 | 0.005106 | 24.6112 | 2.2843 | 36.3361 | 83.0009 | 15.9072 | 20.2179 | 4.9433 | 83.006 | 202.7642 | 150.1052 | 200.8397 | 134.2807
2012-10-31 06:33 | 24.7407 | 223.0402 | 170.3144 | 221.159 | 154.5751 | 71.723 | 0.014401 | 0.35459 | 0.005106 | 24.6224 | 2.2843 | 36.3363 | 83.002 | 15.9072 | 20.2008 | 4.9446 | 83.0071 | 202.8394 | 150.1136 | 200.9582 | 134.3743
2012-10-31 06:33 | 24.7467 | 223.0698 | 170.3282 | 221.2044 | 154.6237 | 71.7097 | 0.014392 | 0.35443 | 0.005101 | 24.6267 | 2.2842 | 36.3351 | 82.9968 | 15.9071 | 20.275 | 4.9437 | 83.0019 | 202.7948 | 150.0532 | 200.9294 | 134.3487
2012-10-31 06:33 | 24.7459 | 223.1477 | 170.3742 | 221.2351 | 154.7235 | 71.723 | 0.014398 | 0.35449 | 0.005104 | 24.6205 | 2.2791 | 36.2528 | 82.622 | 15.907 | 20.2181 | 4.9446 | 82.6271 | 202.9296 | 150.1561 | 201.017 | 134.5054
2012-10-31 06:34 | 24.7399 | 223.1771 | 170.3877 | 221.2566 | 154.7523 | 71.7138 | 0.014398 | 0.35446 | 0.005103 | 24.6185 | 2.2774 | 36.2267 | 82.5031 | 15.9069 | 20.2522 | 4.9439 | 82.5082 | 202.9249 | 150.1355 | 201.0044 | 134.5001
2012-10-31 06:34 | 24.7384 | 223.2346 | 170.3979 | 221.3181 | 154.3175 | 71.7259 | 0.014395 | 0.35433 | 0.005101 | 24.6146 | 2.2767 | 36.2157 | 82.4533 | 15.9069 | 20.1784 | 4.9448 | 82.4584 | 203.0562 | 150.2195 | 201.1397 | 134.1391
2012-10-31 06:34 | 24.7429 | 223.2273 | 170.3751 | 221.3659 | 154.4264 | 71.7282 | 0.014373 | 0.35434 | 0.005093 | 24.6532 | 2.2765 | 36.2121 | 82.4368 | 15.9069 | 20.2592 | 4.9449 | 82.4419 | 202.9681 | 150.1159 | 201.1067 | 134.1672
2012-10-31 06:34 | 24.7369 | 223.241 | 170.412 | 221.415 | 154.4939 | 71.7363 | 0.014382 | 0.35424 | 0.005095 | 24.6308 | 2.2768 | 36.2174 | 82.4603 | 15.9071 | 20.2171 | 4.9455 | 82.4654 | 203.0239 | 150.1949 | 201.1979 | 134.2768
2012-10-31 06:34 | 24.7414 | 223.3242 | 170.3658 | 221.4785 | 154.7886 | 71.7294 | 0.014376 | 0.35423 | 0.005092 | 24.6401 | 2.2773 | 36.2256 | 82.4972 | 15.9071 | 20.2015 | 4.945 | 82.5023 | 203.1227 | 150.1643 | 201.277 | 134.5871
2012-10-31 06:34 | 24.7362 | 223.3623 | 170.4387 | 221.4812 | 154.9305 | 71.7294 | 0.014376 | 0.35417 | 0.005092 | 24.6361 | 2.2778 | 36.233 | 82.5305 | 15.9072 | 20.2084 | 4.945 | 82.5356 | 203.1539 | 150.2303 | 201.2728 | 134.7221
2012-10-31 06:34 | 24.7332 | 223.3632 | 170.4786 | 221.5451 | 155.3493 | 71.7305 | 0.014373 | 0.3542 | 0.005091 | 24.6432 | 2.2786 | 36.2462 | 82.5907 | 15.9072 | 20.1933 | 4.9451 | 82.5958 | 203.1699 | 150.2853 | 201.3518 | 135.156
2012-10-31 06:34 | 24.7332 | 223.4379 | 170.5761 | 221.5884 | 154.7263 | 71.7473 | 0.014376 | 0.35415 | 0.005091 | 24.635 | 2.2835 | 36.3244 | 82.9459 | 15.9075 | 20.1612 | 4.9463 | 82.951 | 203.2767 | 150.4149 | 201.4272 | 134.5651
2012-10-31 06:34 | 24.7295 | 223.4657 | 170.5451 | 221.6319 | 154.2467 | 71.7479 | 0.014382 | 0.35421 | 0.005094 | 24.6288 | 2.2846 | 36.3417 | 83.0248 | 15.9075 | 20.1856 | 4.9463 | 83.0299 | 203.2801 | 150.3595 | 201.4463 | 134.0611
2012-10-31 06:34 | 24.7265 | 223.5414 | 170.5304 | 221.6643 | 154.7544 | 71.764 | 0.014382 | 0.35417 | 0.005094 | 24.6258 | 2.2856 | 36.3578 | 83.0988 | 15.9074 | 20.1545 | 4.9474 | 83.1039 | 203.3869 | 150.3759 | 201.5098 | 134.5999
2012-10-31 06:34 | 24.7302 | 223.5215 | 170.5146 | 221.7035 | 154.5569 | 71.7716 | 0.01437 | 0.35423 | 0.00509 | 24.6504 | 2.2863 | 36.3688 | 83.1484 | 15.9076 | 20.1863 | 4.9479 | 83.1535 | 203.3352 | 150.3283 | 201.5172 | 134.3706
2012-10-31 06:34 | 24.716 | 223.5781 | 170.5082 | 221.7208 | 154.7594 | 71.7872 | 0.014373 | 0.35427 | 0.005092 | 24.6482 | 2.2868 | 36.377 | 83.1856 | 15.9076 | 20.1761 | 4.949 | 83.1907 | 203.402 | 150.3321 | 201.5447 | 134.5833
2012-10-31 06:34 | 24.7153 | 223.6168 | 170.4958 | 221.7437 | 154.9947 | 71.7831 | 0.014386 | 0.35431 | 0.005097 | 24.6289 | 2.287 | 36.3811 | 83.2051 | 15.9075 | 20.1834 | 4.9487 | 83.2102 | 203.4334 | 150.3124 | 201.5603 | 134.8113
2012-10-31 06:34 | 24.7123 | 223.6964 | 170.5279 | 221.8036 | 155.1272 | 71.7837 | 0.014389 | 0.3543 | 0.005098 | 24.6228 | 2.2872 | 36.3836 | 83.2166 | 15.9075 | 20.2447 | 4.9488 | 83.2217 | 203.4517 | 150.2832 | 201.5589 | 134.8825
2012-10-31 06:34 | 24.7153 | 223.7191 | 170.605 | 221.8381 | 155.2153 | 71.7918 | 0.014382 | 0.35436 | 0.005096 | 24.6389 | 2.2873 | 36.3851 | 83.2236 | 15.9075 | 20.1754 | 4.9493 | 83.2287 | 203.5437 | 150.4296 | 201.6627 | 135.0399
2012-10-31 06:34 | 24.707 | 223.8446 | 170.7684 | 221.9558 | 155.2612 | 71.8062 | 0.014386 | 0.35437 | 0.005098 | 24.633 | 2.2874 | 36.387 | 83.2319 | 15.9075 | 20.1671 | 4.9503 | 83.237 | 203.6775 | 150.6013 | 201.7887 | 135.0941
2012-10-31 06:34 | 24.6966 | 223.9404 | 170.8594 | 222.0792 | 155.2702 | 71.8132 | 0.014398 | 0.35439 | 0.005102 | 24.6135 | 2.2875 | 36.3881 | 83.2371 | 15.9075 | 20.1527 | 4.9508 | 83.2422 | 203.7877 | 150.7067 | 201.9265 | 135.1175
2012-10-31 06:34 | 24.6995 | 223.9787 | 170.8896 | 222.1175 | 155.2885 | 71.8282 | 0.014382 | 0.35444 | 0.005098 | 24.6448 | 2.2875 | 36.3881 | 83.2365 | 15.9076 | 20.1717 | 4.9518 | 83.2416 | 203.807 | 150.7179 | 201.9458 | 135.1168
2012-10-31 06:34 | 24.698 | 224.0677 | 170.9271 | 222.1868 | 155.4032 | 71.8363 | 0.014392 | 0.3544 | 0.005101 | 24.6247 | 2.2874 | 36.3866 | 83.2302 | 15.9075 | 20.1421 | 4.9524 | 83.2353 | 203.9256 | 150.785 | 202.0447 | 135.2611
2012-10-31 06:35 | 24.6943 | 224.0955 | 171.0054 | 222.2579 | 155.562 | 71.8305 | 0.014379 | 0.35446 | 0.005097 | 24.651 | 2.2873 | 36.3859 | 83.2262 | 15.9076 | 20.1624 | 4.952 | 83.2313 | 203.9331 | 150.843 | 202.0955 | 135.3996
2012-10-31 06:35 | 24.6913 | 224.0964 | 171.018 | 222.247 | 155.7294 | 71.8351 | 0.014382 | 0.35443 | 0.005097 | 24.6439 | 2.2873 | 36.3848 | 83.2215 | 15.9076 | 20.1474 | 4.9523 | 83.2266 | 203.949 | 150.8706 | 202.0996 | 135.582
2012-10-31 06:35 | 24.6913 | 224.179 | 171.1116 | 222.3021 | 155.7836 | 71.8403 | 0.014395 | 0.35444 | 0.005102 | 24.6226 | 2.2872 | 36.3837 | 83.2164 | 15.9076 | 20.1434 | 4.9527 | 83.2215 | 204.0356 | 150.9682 | 202.1587 | 135.6402
2012-10-31 06:35 | 24.6838 | 224.1912 | 171.1939 | 222.3379 | 155.78 | 71.8444 | 0.014395 | 0.35446 | 0.005102 | 24.6236 | 2.2872 | 36.3832 | 83.2142 | 15.9076 | 20.16 | 4.953 | 83.2193 | 204.0312 | 151.0339 | 202.1779 | 135.62
2012-10-31 06:35 | 24.6883 | 224.2547 | 171.2803 | 222.3739 | 155.6644 | 71.8646 | 0.014389 | 0.35446 | 0.0051 | 24.6339 | 2.2871 | 36.3831 | 83.2134 | 15.9076 | 20.1605 | 4.9543 | 83.2185 | 204.0942 | 151.1198 | 202.2134 | 135.5039
2012-10-31 06:35 | 24.6868 | 224.2926 | 171.3217 | 222.4668 | 155.7636 | 71.8681 | 0.014392 | 0.3545 | 0.005102 | 24.6317 | 2.2871 | 36.3817 | 83.2071 | 15.9077 | 20.1469 | 4.9546 | 83.2122 | 204.1457 | 151.1748 | 202.3199 | 135.6167
2012-10-31 06:35 | 24.6816 | 224.3621 | 171.4102 | 222.497 | 155.739 | 71.8808 | 0.014392 | 0.35453 | 0.005102 | 24.6338 | 2.2869 | 36.3799 | 83.1983 | 15.9077 | 20.1618 | 4.9555 | 83.2034 | 204.2003 | 151.2484 | 202.3352 | 135.5772
2012-10-31 06:35 | 24.6779 | 224.3859 | 171.4299 | 222.5839 | 155.7741 | 71.879 | 0.014392 | 0.35452 | 0.005102 | 24.6328 | 2.2869 | 36.3793 | 83.1952 | 15.9078 | 20.1179 | 4.9553 | 83.2003 | 204.268 | 151.312 | 202.466 | 135.6562
2012-10-31 06:35 | 24.6823 | 224.4494 | 171.4772 | 222.5922 | 155.7165 | 71.8686 | 0.014382 | 0.3545 | 0.005098 | 24.6489 | 2.2868 | 36.3787 | 83.1925 | 15.9078 | 20.1464 | 4.9546 | 83.1975 | 204.303 | 151.3308 | 202.4458 | 135.5701
2012-10-31 06:35 | 24.6779 | 224.5079 | 171.4611 | 222.6311 | 155.6463 | 71.8767 | 0.014395 | 0.35447 | 0.005103 | 24.6246 | 2.2868 | 36.3776 | 83.1878 | 15.9078 | 20.138 | 4.9552 | 83.1929 | 204.3699 | 151.3231 | 202.4931 | 135.5083
2012-10-31 06:35 | 24.6764 | 224.5418 | 171.4323 | 222.6807 | 155.7609 | 71.8935 | 0.014392 | 0.35457 | 0.005103 | 24.6367 | 2.2867 | 36.3766 | 83.1824 | 15.9079 | 20.1486 | 4.9563 | 83.1875 | 204.3932 | 151.2837 | 202.5321 | 135.6123
2012-10-31 06:35 | 24.6771 | 224.5976 | 171.5189 | 222.7247 | 155.9243 | 71.8889 | 0.014389 | 0.35449 | 0.005101 | 24.6359 | 2.2867 | 36.3763 | 83.1808 | 15.9079 | 20.1452 | 4.956 | 83.1859 | 204.4524 | 151.3737 | 202.5795 | 135.7791
2012-10-31 06:35 | 24.6704 | 224.6263 | 171.5551 | 222.722 | 155.8788 | 71.897 | 0.014392 | 0.35456 | 0.005103 | 24.6358 | 2.2867 | 36.3761 | 83.1803 | 15.9079 | 20.1104 | 4.9566 | 83.1854 | 204.5159 | 151.4447 | 202.6116 | 135.7684
2012-10-31 06:35 | 24.6719 | 224.6239 | 171.5371 | 222.8218 | 155.7526 | 71.8929 | 0.014392 | 0.35456 | 0.005103 | 24.6358 | 2.2866 | 36.3752 | 83.1761 | 15.9079 | 20.1601 | 4.9563 | 83.1812 | 204.4638 | 151.377 | 202.6617 | 135.5925
2012-10-31 06:35 | 24.6696 | 224.653 | 171.5855 | 222.8431 | 155.8355 | 71.8999 | 0.014404 | 0.35452 | 0.005106 | 24.6123 | 2.2866 | 36.3746 | 83.1734 | 15.9078 | 20.1056 | 4.9568 | 83.1785 | 204.5474 | 151.4799 | 202.7375 | 135.7299
2012-10-31 06:35 | 24.6771 | 224.6959 | 171.6086 | 222.8861 | 155.9669 | 71.8981 | 0.014389 | 0.35444 | 0.0051 | 24.6328 | 2.2865 | 36.3733 | 83.1687 | 15.9076 | 20.1212 | 4.9567 | 83.1738 | 204.5747 | 151.4874 | 202.7649 | 135.8457
2012-10-31 06:35 | 24.6674 | 224.7728 | 171.638 | 222.9432 | 156.0501 | 71.9022 | 0.014404 | 0.3545 | 0.005106 | 24.6112 | 2.2865 | 36.3726 | 83.1642 | 15.9079 | 20.1556 | 4.9569 | 83.1693 | 204.6172 | 151.4824 | 202.7876 | 135.8945
2012-10-31 06:35 | 24.6726 | 224.8055 | 171.6627 | 222.9642 | 155.9701 | 71.9114 | 0.014398 | 0.35457 | 0.005105 | 24.6265 | 2.2865 | 36.3725 | 83.1645 | 15.9077 | 20.0886 | 4.9576 | 83.1696 | 204.7169 | 151.5741 | 202.8756 | 135.8815
2012-10-31 06:36 | 24.6719 | 224.8481 | 171.7674 | 223.0383 | 156.1398 | 71.9172 | 0.014395 | 0.35457 | 0.005104 | 24.6316 | 2.2863 | 36.3703 | 83.1542 | 15.9077 | 20.1601 | 4.958 | 83.1593 | 204.688 | 151.6073 | 202.8782 | 135.9797
2012-10-31 06:36 | 24.6636 | 224.9303 | 171.8644 | 223.1205 | 156.3329 | 71.9137 | 0.014395 | 0.35457 | 0.005104 | 24.6316 | 2.2863 | 36.3692 | 83.1492 | 15.9077 | 20.1759 | 4.9577 | 83.1543 | 204.7544 | 151.6885 | 202.9446 | 136.157
2012-10-31 06:36 | 24.6651 | 224.9908 | 171.9128 | 223.1574 | 156.3111 | 71.9299 | 0.014382 | 0.35454 | 0.005099 | 24.6519 | 2.2862 | 36.3684 | 83.1456 | 15.9078 | 20.1934 | 4.9588 | 83.1507 | 204.7974 | 151.7194 | 202.964 | 136.1177
2012-10-31 06:36 | 24.6614 | 225.0304 | 171.9598 | 223.2088 | 156.3733 | 71.9322 | 0.014401 | 0.35456 | 0.005106 | 24.6204 | 2.2861 | 36.3674 | 83.1406 | 15.9078 | 20.2058 | 4.959 | 83.1457 | 204.8246 | 151.754 | 203.003 | 136.1675
2012-10-31 06:36 | 24.6636 | 225.0404 | 171.9777 | 223.2385 | 156.4529 | 71.9241 | 0.014404 | 0.35459 | 0.005107 | 24.6173 | 2.2861 | 36.3664 | 83.1365 | 15.9077 | 20.1799 | 4.9584 | 83.1416 | 204.8605 | 151.7978 | 203.0586 | 136.273
2012-10-31 06:36 | 24.6599 | 225.0525 | 172.0676 | 223.2505 | 156.3369 | 71.9432 | 0.014376 | 0.35457 | 0.005097 | 24.6642 | 2.2861 | 36.3661 | 83.135 | 15.9078 | 20.1923 | 4.9598 | 83.1401 | 204.8602 | 151.8753 | 203.0582 | 136.1446
2012-10-31 06:36 | 24.6509 | 225.1143 | 172.0625 | 223.3045 | 156.3163 | 71.9409 | 0.014382 | 0.35454 | 0.005099 | 24.6519 | 2.286 | 36.3656 | 83.1329 | 15.9077 | 20.2033 | 4.9596 | 83.138 | 204.911 | 151.8592 | 203.1012 | 136.113
2012-10-31 06:36 | 24.6539 | 225.1448 | 172.0968 | 223.3272 | 156.4123 | 71.9415 | 0.014389 | 0.3546 | 0.005102 | 24.6439 | 2.286 | 36.3657 | 83.1337 | 15.9077 | 20.2063 | 4.9596 | 83.1388 | 204.9385 | 151.8905 | 203.1209 | 136.206
2012-10-31 06:36 | 24.6517 | 225.2056 | 172.0946 | 223.3486 | 156.4991 | 71.9548 | 0.014395 | 0.35454 | 0.005104 | 24.6297 | 2.286 | 36.3647 | 83.1288 | 15.9078 | 20.2442 | 4.9606 | 83.1339 | 204.9614 | 151.8504 | 203.1044 | 136.2549
2012-10-31 06:36 | 24.6487 | 225.2183 | 172.154 | 223.4164 | 156.5078 | 71.96 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2859 | 36.3643 | 83.127 | 15.9078 | 20.2332 | 4.9609 | 83.1321 | 204.9851 | 151.9208 | 203.1832 | 136.2746
2012-10-31 06:36 | 24.6524 | 225.2692 | 172.2202 | 223.4476 | 156.341 | 71.9663 | 0.014395 | 0.35459 | 0.005104 | 24.6327 | 2.2859 | 36.3636 | 83.124 | 15.9077 | 20.253 | 4.9614 | 83.1291 | 205.0162 | 151.9672 | 203.1946 | 136.088
2012-10-31 06:36 | 24.6502 | 225.2788 | 172.179 | 223.4691 | 156.3814 | 71.96 | 0.014392 | 0.35456 | 0.005103 | 24.6358 | 2.2858 | 36.3616 | 83.1148 | 15.9077 | 20.2187 | 4.9609 | 83.1199 | 205.0601 | 151.9603 | 203.2504 | 136.1627
2012-10-31 06:36 | 24.6524 | 225.3007 | 172.1929 | 223.4673 | 156.6006 | 71.9704 | 0.014395 | 0.35456 | 0.005104 | 24.6306 | 2.2857 | 36.3606 | 83.1094 | 15.9079 | 20.2169 | 4.9616 | 83.1145 | 205.0838 | 151.976 | 203.2504 | 136.3837
2012-10-31 06:36 | 24.6547 | 225.3344 | 172.242 | 223.568 | 156.6919 | 71.9646 | 0.014401 | 0.35457 | 0.005106 | 24.6213 | 2.2857 | 36.3604 | 83.1096 | 15.9077 | 20.2352 | 4.9612 | 83.1147 | 205.0992 | 152.0068 | 203.3328 | 136.4567
2012-10-31 06:36 | 24.6532 | 225.3605 | 172.2757 | 223.5586 | 156.6943 | 71.9646 | 0.014411 | 0.35462 | 0.00511 | 24.6073 | 2.2856 | 36.3596 | 83.1053 | 15.9078 | 20.2136 | 4.9612 | 83.1104 | 205.1469 | 152.0621 | 203.345 | 136.4807
2012-10-31 06:36 | 24.6487 | 225.3992 | 172.2907 | 223.5738 | 156.7479 | 71.9721 | 0.014389 | 0.35452 | 0.005101 | 24.6379 | 2.2856 | 36.3586 | 83.101 | 15.9077 | 20.2011 | 4.9618 | 83.1061 | 205.1981 | 152.0896 | 203.3727 | 136.5468
2012-10-31 06:36 | 24.6562 | 225.3949 | 172.4153 | 223.6049 | 156.8484 | 71.9744 | 0.014379 | 0.3546 | 0.005099 | 24.661 | 2.2857 | 36.3594 | 83.1056 | 15.9076 | 20.1886 | 4.9619 | 83.1107 | 205.2063 | 152.2267 | 203.4163 | 136.6598
2012-10-31 06:36 | 24.6442 | 225.4616 | 172.4228 | 223.6165 | 156.7589 | 71.9773 | 0.014386 | 0.3545 | 0.0051 | 24.642 | 2.2855 | 36.3576 | 83.0968 | 15.9077 | 20.2167 | 4.9621 | 83.1019 | 205.2449 | 152.2061 | 203.3998 | 136.5422
2012-10-31 06:36 | 24.6554 | 225.5318 | 172.4223 | 223.7064 | 156.7662 | 71.9946 | 0.014392 | 0.35456 | 0.005103 | 24.6358 | 2.2855 | 36.3565 | 83.0911 | 15.9077 | 20.2319 | 4.9633 | 83.0963 | 205.2999 | 152.1904 | 203.4745 | 136.5343
2012-10-31 06:36 | 24.6539 | 225.5224 | 172.452 | 223.7442 | 156.633 | 71.9837 | 0.014392 | 0.35459 | 0.005103 | 24.6378 | 2.2854 | 36.3558 | 83.0887 | 15.9076 | 20.2063 | 4.9626 | 83.0938 | 205.3161 | 152.2457 | 203.5379 | 136.4267
2012-10-31 06:36 | 24.6554 | 225.5082 | 172.4418 | 223.7103 | 156.7391 | 71.9831 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2854 | 36.3555 | 83.0871 | 15.9077 | 20.1757 | 4.9625 | 83.0922 | 205.3325 | 152.2661 | 203.5346 | 136.5634
2012-10-31 06:36 | 24.6487 | 225.588 | 172.4859 | 223.7627 | 156.7789 | 71.9842 | 0.014411 | 0.35459 | 0.00511 | 24.6053 | 2.2854 | 36.3551 | 83.0862 | 15.9075 | 20.1851 | 4.9626 | 83.0913 | 205.4029 | 152.3008 | 203.5776 | 136.5938
2012-10-31 06:37 | 24.6547 | 225.598 | 172.4919 | 223.7883 | 156.8779 | 71.9981 | 0.014398 | 0.35456 | 0.005105 | 24.6255 | 2.2854 | 36.3552 | 83.0861 | 15.9076 | 20.179 | 4.9635 | 83.0912 | 205.419 | 152.3129 | 203.6093 | 136.6989
2012-10-31 06:37 | 24.6614 | 225.6322 | 172.5845 | 223.8147 | 156.8497 | 72.0102 | 0.014382 | 0.3546 | 0.0051 | 24.6559 | 2.2853 | 36.3538 | 83.0801 | 15.9075 | 20.1777 | 4.9644 | 83.0852 | 205.4545 | 152.4068 | 203.637 | 136.672
2012-10-31 06:37 | 24.6614 | 225.6598 | 172.5845 | 223.858 | 156.8923 | 72.0079 | 0.014395 | 0.35457 | 0.005104 | 24.6316 | 2.2853 | 36.3532 | 83.0769 | 15.9076 | 20.1456 | 4.9642 | 83.082 | 205.5142 | 152.4389 | 203.7124 | 136.7467
2012-10-31 06:37 | 24.6629 | 225.7045 | 172.6133 | 223.891 | 156.89 | 71.9987 | 0.014404 | 0.35456 | 0.005107 | 24.6152 | 2.2853 | 36.3533 | 83.0775 | 15.9076 | 20.1872 | 4.9636 | 83.0826 | 205.5173 | 152.4261 | 203.7038 | 136.7028
2012-10-31 06:37 | 24.6569 | 225.7497 | 172.6112 | 223.9361 | 156.8995 | 72.005 | 0.014389 | 0.35459 | 0.005102 | 24.6429 | 2.2852 | 36.3517 | 83.0704 | 15.9076 | 20.1973 | 4.964 | 83.0755 | 205.5524 | 152.4139 | 203.7388 | 136.7022
2012-10-31 06:37 | 24.6636 | 225.776 | 172.6609 | 223.9113 | 156.8713 | 72.0033 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2852 | 36.3517 | 83.0704 | 15.9076 | 20.1679 | 4.9639 | 83.0755 | 205.6081 | 152.493 | 203.7434 | 136.7034
2012-10-31 06:37 | 24.6674 | 225.8034 | 172.6608 | 223.9781 | 156.9138 | 72.0091 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2851 | 36.3503 | 83.0641 | 15.9075 | 20.2118 | 4.9643 | 83.0692 | 205.5916 | 152.449 | 203.7663 | 136.702
2012-10-31 06:37 | 24.6726 | 225.848 | 172.7245 | 223.9833 | 156.888 | 72.012 | 0.014389 | 0.35454 | 0.005102 | 24.6399 | 2.2851 | 36.3496 | 83.0608 | 15.9075 | 20.213 | 4.9645 | 83.066 | 205.635 | 152.5115 | 203.7703 | 136.675
2012-10-31 06:37 | 24.6674 | 225.831 | 172.6725 | 224.0568 | 156.8906 | 72.0045 | 0.014401 | 0.35457 | 0.005106 | 24.6213 | 2.285 | 36.3492 | 83.0588 | 15.9075 | 20.1677 | 4.964 | 83.0639 | 205.6633 | 152.5048 | 203.8891 | 136.7229
2012-10-31 06:37 | 24.6666 | 225.8616 | 172.742 | 224.0638 | 157.0215 | 72.0154 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.285 | 36.3492 | 83.0588 | 15.9076 | 20.1709 | 4.9647 | 83.0639 | 205.6907 | 152.5711 | 203.8929 | 136.8506
2012-10-31 06:37 | 24.6764 | 225.899 | 172.7635 | 224.109 | 157.0933 | 72.0258 | 0.014398 | 0.3546 | 0.005106 | 24.6285 | 2.285 | 36.348 | 83.0539 | 15.9075 | 20.1887 | 4.9655 | 83.059 | 205.7103 | 152.5748 | 203.9203 | 136.9046
2012-10-31 06:37 | 24.6681 | 225.9025 | 172.7513 | 224.144 | 157.054 | 72.0241 | 0.014392 | 0.35459 | 0.005103 | 24.6378 | 2.2849 | 36.3472 | 83.0496 | 15.9076 | 20.1884 | 4.9653 | 83.0547 | 205.7141 | 152.5629 | 203.9556 | 136.8656
2012-10-31 06:37 | 24.6674 | 225.9844 | 172.8092 | 224.163 | 156.9603 | 72.031 | 0.014398 | 0.35466 | 0.005106 | 24.6325 | 2.2849 | 36.3474 | 83.0516 | 15.9074 | 20.1797 | 4.9658 | 83.0567 | 205.8047 | 152.6295 | 203.9833 | 136.7806
2012-10-31 06:37 | 24.6771 | 226.0059 | 172.7954 | 224.1884 | 157.0049 | 72.0264 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.2849 | 36.347 | 83.0498 | 15.9074 | 20.1733 | 4.9655 | 83.0549 | 205.8326 | 152.6221 | 204.0151 | 136.8316
2012-10-31 06:37 | 24.6711 | 225.9959 | 172.7387 | 224.2336 | 157.0144 | 72.0362 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2848 | 36.3459 | 83.0445 | 15.9074 | 20.1754 | 4.9662 | 83.0496 | 205.8205 | 152.5633 | 204.0582 | 136.839
2012-10-31 06:37 | 24.6771 | 226.0649 | 172.8189 | 224.2278 | 157.032 | 72.0299 | 0.014404 | 0.35467 | 0.005109 | 24.6233 | 2.2848 | 36.346 | 83.0447 | 15.9075 | 20.1774 | 4.9657 | 83.0498 | 205.8875 | 152.6415 | 204.0504 | 136.8546
2012-10-31 06:37 | 24.6681 | 226.0519 | 172.8216 | 224.2345 | 156.9688 | 72.0334 | 0.014401 | 0.35464 | 0.005107 | 24.6264 | 2.2849 | 36.3466 | 83.0481 | 15.9074 | 20.1884 | 4.966 | 83.0532 | 205.8635 | 152.6332 | 204.0461 | 136.7804
2012-10-31 06:37 | 24.6756 | 226.0988 | 172.8252 | 224.301 | 156.9453 | 72.0472 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2848 | 36.3456 | 83.0435 | 15.9073 | 20.1759 | 4.9669 | 83.0486 | 205.9229 | 152.6493 | 204.1251 | 136.7694
2012-10-31 06:37 | 24.6741 | 226.0737 | 172.8666 | 224.3271 | 157.153 | 72.0345 | 0.014404 | 0.35457 | 0.005107 | 24.6162 | 2.2848 | 36.3447 | 83.0391 | 15.9074 | 20.1623 | 4.9661 | 83.0442 | 205.9114 | 152.7043 | 204.1648 | 136.9907
2012-10-31 06:37 | 24.6719 | 226.1147 | 172.8957 | 224.3013 | 157.1508 | 72.0524 | 0.014389 | 0.35464 | 0.005103 | 24.647 | 2.2848 | 36.3447 | 83.0394 | 15.9073 | 20.1601 | 4.9673 | 83.0445 | 205.9546 | 152.7356 | 204.1412 | 136.9907
2012-10-31 06:37 | 24.6816 | 226.1244 | 172.8702 | 224.3818 | 157.2768 | 72.0426 | 0.014417 | 0.35464 | 0.005113 | 24.5991 | 2.2847 | 36.344 | 83.0359 | 15.9074 | 20.1939 | 4.9666 | 83.041 | 205.9305 | 152.6763 | 204.1879 | 137.0829
2012-10-31 06:37 | 24.6861 | 226.1368 | 172.9255 | 224.3902 | 157.3161 | 72.0588 | 0.014389 | 0.35462 | 0.005103 | 24.6449 | 2.2846 | 36.3427 | 83.0304 | 15.9074 | 20.1462 | 4.9677 | 83.0355 | 205.9906 | 152.7793 | 204.244 | 137.1699
2012-10-31 06:37 | 24.6853 | 226.1478 | 172.9208 | 224.3894 | 157.3386 | 72.0478 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2846 | 36.3423 | 83.0279 | 15.9075 | 20.2016 | 4.967 | 83.033 | 205.9462 | 152.7192 | 204.1878 | 137.137
2012-10-31 06:38 | 24.6831 | 226.181 | 172.9693 | 224.4148 | 157.2085 | 72.0484 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2846 | 36.3415 | 83.0248 | 15.9074 | 20.1914 | 4.967 | 83.0299 | 205.9896 | 152.7779 | 204.2234 | 137.0171
2012-10-31 06:38 | 24.6868 | 226.224 | 172.9926 | 224.4224 | 157.2045 | 72.0686 | 0.014401 | 0.35463 | 0.005107 | 24.6254 | 2.2845 | 36.3411 | 83.0226 | 15.9074 | 20.2071 | 4.9684 | 83.0277 | 206.0169 | 152.7855 | 204.2153 | 136.9974
2012-10-31 06:38 | 24.6764 | 226.2451 | 172.9822 | 224.4238 | 157.1941 | 72.0553 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2845 | 36.3406 | 83.0204 | 15.9074 | 20.2328 | 4.9675 | 83.0255 | 206.0123 | 152.7494 | 204.191 | 136.9613
2012-10-31 06:38 | 24.6913 | 226.2914 | 173.0322 | 224.4938 | 157.1315 | 72.0599 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2844 | 36.3396 | 83.0159 | 15.9074 | 20.1635 | 4.9678 | 83.021 | 206.1279 | 152.8687 | 204.3303 | 136.968
2012-10-31 06:38 | 24.6913 | 226.319 | 173.04 | 224.5252 | 157.2322 | 72.0559 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2845 | 36.3396 | 83.0165 | 15.9072 | 20.2237 | 4.9675 | 83.0216 | 206.0953 | 152.8163 | 204.3015 | 137.0085
2012-10-31 06:38 | 24.6801 | 226.3038 | 173.0601 | 224.5101 | 157.2753 | 72.0542 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2844 | 36.3391 | 83.0147 | 15.9072 | 20.1924 | 4.9674 | 83.0198 | 206.1114 | 152.8677 | 204.3177 | 137.0829
2012-10-31 06:38 | 24.6883 | 226.3199 | 173.0527 | 224.5694 | 157.2447 | 72.0698 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2844 | 36.3383 | 83.0109 | 15.9072 | 20.2046 | 4.9685 | 83.016 | 206.1153 | 152.8481 | 204.3648 | 137.0401
2012-10-31 06:38 | 24.6883 | 226.3514 | 173.0566 | 224.5576 | 157.3106 | 72.0663 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2843 | 36.3368 | 83.0042 | 15.9072 | 20.1685 | 4.9683 | 83.0093 | 206.1829 | 152.8881 | 204.3891 | 137.1421
2012-10-31 06:38 | 24.6988 | 226.3737 | 173.071 | 224.5878 | 157.3327 | 72.0657 | 0.014379 | 0.3547 | 0.0051 | 24.6681 | 2.2842 | 36.3359 | 82.9995 | 15.9073 | 20.2071 | 4.9682 | 83.0046 | 206.1666 | 152.8639 | 204.3807 | 137.1256
2012-10-31 06:38 | 24.704 | 226.3867 | 173.0801 | 224.6166 | 157.3922 | 72.0686 | 0.014382 | 0.35464 | 0.005101 | 24.6589 | 2.282 | 36.3003 | 82.8378 | 15.9072 | 20.1882 | 4.9684 | 82.8429 | 206.1985 | 152.8919 | 204.4284 | 137.204
2012-10-31 06:38 | 24.6973 | 226.4351 | 173.132 | 224.665 | 157.3273 | 72.0628 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2778 | 36.2333 | 82.5329 | 15.907 | 20.1574 | 4.968 | 82.538 | 206.2777 | 152.9746 | 204.5076 | 137.1699
2012-10-31 06:38 | 24.6951 | 226.4014 | 173.0868 | 224.6549 | 157.2786 | 72.057 | 0.014392 | 0.35452 | 0.005102 | 24.6328 | 2.2769 | 36.219 | 82.4681 | 15.907 | 20.1552 | 4.9676 | 82.4732 | 206.2462 | 152.9316 | 204.4997 | 137.1234
2012-10-31 06:38 | 24.6943 | 226.436 | 173.0977 | 224.662 | 157.2623 | 72.0744 | 0.014376 | 0.35446 | 0.005096 | 24.6562 | 2.2766 | 36.214 | 82.4449 | 15.907 | 20.1624 | 4.9688 | 82.45 | 206.2736 | 152.9353 | 204.4996 | 137.0999
2012-10-31 06:38 | 24.6876 | 226.4687 | 173.0637 | 224.6907 | 157.1665 | 72.0582 | 0.01437 | 0.35439 | 0.005093 | 24.6614 | 2.2767 | 36.2153 | 82.4504 | 15.9071 | 20.1517 | 4.9677 | 82.4555 | 206.317 | 152.912 | 204.539 | 137.0148
2012-10-31 06:38 | 24.6883 | 226.4261 | 173.0722 | 224.6953 | 157.1982 | 72.0617 | 0.01437 | 0.3544 | 0.005093 | 24.6624 | 2.2771 | 36.2225 | 82.4832 | 15.9071 | 20.1564 | 4.9679 | 82.4883 | 206.2697 | 152.9158 | 204.5389 | 137.0418
2012-10-31 06:38 | 24.6898 | 226.4669 | 173.0346 | 224.7283 | 156.8161 | 72.0767 | 0.014363 | 0.35434 | 0.005089 | 24.6704 | 2.2774 | 36.2273 | 82.5049 | 15.9071 | 20.1941 | 4.969 | 82.51 | 206.2728 | 152.8405 | 204.5342 | 136.622
2012-10-31 06:38 | 24.6779 | 226.514 | 172.9798 | 224.7479 | 157.5831 | 72.0599 | 0.014367 | 0.35433 | 0.005091 | 24.6626 | 2.278 | 36.2366 | 82.5472 | 15.9072 | 20.1179 | 4.9678 | 82.5523 | 206.3961 | 152.8619 | 204.63 | 137.4652
2012-10-31 06:38 | 24.6726 | 226.5323 | 173.0252 | 224.7505 | 157.291 | 72.0675 | 0.014367 | 0.35436 | 0.005091 | 24.6646 | 2.2826 | 36.3097 | 82.8793 | 15.9074 | 20.1488 | 4.9683 | 82.8844 | 206.3835 | 152.8764 | 204.6017 | 137.1422
2012-10-31 06:38 | 24.6749 | 226.5425 | 173.0471 | 224.7291 | 157.1771 | 72.0865 | 0.014379 | 0.3544 | 0.005096 | 24.647 | 2.2845 | 36.34 | 83.018 | 15.9073 | 20.1551 | 4.9696 | 83.0231 | 206.3874 | 152.892 | 204.574 | 137.022
2012-10-31 06:38 | 24.6629 | 226.5541 | 173.0429 | 224.7683 | 157.3123 | 72.0727 | 0.014379 | 0.35434 | 0.005095 | 24.643 | 2.2855 | 36.356 | 83.0909 | 15.9074 | 20.1672 | 4.9687 | 83.096 | 206.3869 | 152.8757 | 204.6011 | 137.1451
2012-10-31 06:38 | 24.6689 | 226.564 | 173.0333 | 224.8176 | 156.7255 | 72.0963 | 0.014376 | 0.35449 | 0.005096 | 24.6582 | 2.2862 | 36.3676 | 83.1435 | 15.9075 | 20.1772 | 4.9703 | 83.1486 | 206.3868 | 152.8561 | 204.6404 | 136.5483
2012-10-31 06:38 | 24.6666 | 226.6364 | 172.9568 | 224.7523 | 156.7968 | 72.0929 | 0.014373 | 0.35447 | 0.005095 | 24.6623 | 2.2867 | 36.3752 | 83.1792 | 15.9073 | 20.1749 | 4.9701 | 83.1843 | 206.4615 | 152.7819 | 204.5774 | 136.6219
2012-10-31 06:38 | 24.6651 | 226.6271 | 172.9357 | 224.7862 | 157.2215 | 72.0992 | 0.014367 | 0.35441 | 0.005092 | 24.6686 | 2.2871 | 36.3813 | 83.2064 | 15.9074 | 20.1533 | 4.9705 | 83.2115 | 206.4738 | 152.7824 | 204.6329 | 137.0682
2012-10-31 06:39 | 24.6554 | 226.6095 | 172.9377 | 224.8198 | 157.3513 | 72.0998 | 0.014376 | 0.35457 | 0.005097 | 24.6642 | 2.2873 | 36.3851 | 83.2238 | 15.9075 | 20.1316 | 4.9706 | 83.2289 | 206.4779 | 152.8061 | 204.6882 | 137.2197
2012-10-31 06:39 | 24.6547 | 226.6678 | 172.9878 | 224.8073 | 157.4204 | 72.1085 | 0.014382 | 0.35459 | 0.0051 | 24.6549 | 2.2874 | 36.3868 | 83.2307 | 15.9075 | 20.171 | 4.9712 | 83.2358 | 206.4968 | 152.8168 | 204.6363 | 137.2494
2012-10-31 06:39 | 24.6427 | 226.6519 | 173.0031 | 224.8228 | 157.4394 | 72.1044 | 0.01437 | 0.3545 | 0.005094 | 24.6695 | 2.2874 | 36.3871 | 83.2329 | 15.9074 | 20.167 | 4.9709 | 83.238 | 206.4849 | 152.8361 | 204.6558 | 137.2724
2012-10-31 06:39 | 24.6419 | 226.6825 | 173.0844 | 224.826 | 157.4618 | 72.1091 | 0.014382 | 0.3545 | 0.005098 | 24.6489 | 2.2874 | 36.3871 | 83.2333 | 15.9074 | 20.1622 | 4.9712 | 83.2384 | 206.5203 | 152.9222 | 204.6638 | 137.2996
2012-10-31 06:39 | 24.6464 | 226.7146 | 173.1201 | 224.8737 | 157.4934 | 72.1189 | 0.014376 | 0.3546 | 0.005098 | 24.6662 | 2.2874 | 36.3867 | 83.2311 | 15.9074 | 20.1507 | 4.9719 | 83.2362 | 206.5639 | 152.9694 | 204.723 | 137.3427
2012-10-31 06:39 | 24.6434 | 226.684 | 173.1757 | 224.8511 | 157.5486 | 72.105 | 0.014382 | 0.35459 | 0.0051 | 24.6549 | 2.2874 | 36.3864 | 83.2299 | 15.9074 | 20.2239 | 4.9709 | 83.235 | 206.4601 | 152.9518 | 204.6272 | 137.3247
2012-10-31 06:39 | 24.6442 | 226.7045 | 173.1531 | 224.9148 | 157.5765 | 72.1264 | 0.014389 | 0.3545 | 0.005101 | 24.6369 | 2.2874 | 36.3865 | 83.2307 | 15.9074 | 20.1846 | 4.9724 | 83.2358 | 206.5199 | 152.9685 | 204.7302 | 137.3919
2012-10-31 06:39 | 24.6509 | 226.7348 | 173.2027 | 224.9176 | 157.5987 | 72.127 | 0.014376 | 0.3546 | 0.005098 | 24.6662 | 2.2874 | 36.3865 | 83.2302 | 15.9074 | 20.1512 | 4.9724 | 83.2353 | 206.5836 | 153.0515 | 204.7664 | 137.4475
2012-10-31 06:39 | 24.6449 | 226.7249 | 173.2475 | 224.9431 | 157.5966 | 72.1224 | 0.014386 | 0.35456 | 0.005101 | 24.646 | 2.2874 | 36.3861 | 83.2291 | 15.9073 | 20.1612 | 4.9721 | 83.2342 | 206.5637 | 153.0863 | 204.7819 | 137.4354
2012-10-31 06:39 | 24.6375 | 226.7371 | 173.2831 | 224.916 | 157.5543 | 72.1241 | 0.014379 | 0.35456 | 0.005098 | 24.658 | 2.2874 | 36.3859 | 83.2279 | 15.9073 | 20.1739 | 4.9722 | 83.233 | 206.5632 | 153.1092 | 204.7421 | 137.3804
2012-10-31 06:39 | 24.6405 | 226.7716 | 173.2821 | 224.9623 | 157.5379 | 72.1281 | 0.014401 | 0.35453 | 0.005106 | 24.6184 | 2.2873 | 36.3853 | 83.2254 | 15.9073 | 20.1648 | 4.9725 | 83.2305 | 206.6068 | 153.1173 | 204.7975 | 137.3731
2012-10-31 06:39 | 24.6382 | 226.8165 | 173.2877 | 224.9875 | 157.4581 | 72.1304 | 0.014379 | 0.35454 | 0.005098 | 24.6571 | 2.2873 | 36.3847 | 83.2229 | 15.9072 | 20.1425 | 4.9727 | 83.228 | 206.674 | 153.1452 | 204.845 | 137.3156
2012-10-31 06:39 | 24.639 | 226.8252 | 173.2924 | 224.9804 | 157.5248 | 72.1397 | 0.014389 | 0.35459 | 0.005102 | 24.6429 | 2.2873 | 36.3848 | 83.223 | 15.9073 | 20.1714 | 4.9733 | 83.2281 | 206.6538 | 153.121 | 204.809 | 137.3534
2012-10-31 06:39 | 24.6412 | 226.8077 | 173.2711 | 224.9866 | 157.4766 | 72.1299 | 0.014363 | 0.35457 | 0.005093 | 24.6865 | 2.2872 | 36.3834 | 83.2172 | 15.9072 | 20.1495 | 4.9726 | 83.2223 | 206.6582 | 153.1216 | 204.8371 | 137.3271
2012-10-31 06:39 | 24.6434 | 226.8296 | 173.2655 | 225.036 | 157.3664 | 72.1368 | 0.01437 | 0.35457 | 0.005095 | 24.6745 | 2.2872 | 36.3825 | 83.2129 | 15.9072 | 20.1316 | 4.9731 | 83.218 | 206.698 | 153.1339 | 204.9044 | 137.2348
2012-10-31 06:39 | 24.6367 | 226.87 | 173.2627 | 225.0332 | 157.3442 | 72.1339 | 0.014386 | 0.35454 | 0.0051 | 24.6451 | 2.2871 | 36.3818 | 83.2092 | 15.9073 | 20.1169 | 4.9729 | 83.2143 | 206.7531 | 153.1458 | 204.9163 | 137.2273
2012-10-31 06:39 | 24.6397 | 226.8494 | 173.2657 | 225.0401 | 157.7232 | 72.1391 | 0.014373 | 0.35462 | 0.005097 | 24.6724 | 2.2871 | 36.382 | 83.2107 | 15.9072 | 20.144 | 4.9733 | 83.2158 | 206.7054 | 153.1217 | 204.8961 | 137.5792
2012-10-31 06:39 | 24.6419 | 226.8949 | 173.2835 | 225.0699 | 157.7099 | 72.1518 | 0.014379 | 0.3546 | 0.005099 | 24.661 | 2.2871 | 36.3815 | 83.2089 | 15.9071 | 20.1301 | 4.9741 | 83.214 | 206.7648 | 153.1534 | 204.9398 | 137.5798
2012-10-31 06:39 | 24.6382 | 226.9148 | 173.3306 | 225.1252 | 157.5938 | 72.1397 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.2871 | 36.3804 | 83.2038 | 15.9071 | 20.0903 | 4.9733 | 83.2089 | 206.8245 | 153.2403 | 205.0349 | 137.5035
2012-10-31 06:39 | 24.6255 | 226.9021 | 173.3843 | 225.1085 | 157.6508 | 72.1524 | 0.014373 | 0.35452 | 0.005095 | 24.6653 | 2.287 | 36.3798 | 83.2008 | 15.9072 | 20.1017 | 4.9742 | 83.2059 | 206.8004 | 153.2826 | 205.0068 | 137.5491
2012-10-31 06:39 | 24.6367 | 226.9841 | 173.3916 | 225.1551 | 157.7357 | 72.1524 | 0.014376 | 0.3546 | 0.005098 | 24.6662 | 2.287 | 36.3787 | 83.1966 | 15.907 | 20.1289 | 4.9742 | 83.2017 | 206.8552 | 153.2627 | 205.0262 | 137.6068
2012-10-31 06:39 | 24.6427 | 226.9665 | 173.4172 | 225.169 | 157.7533 | 72.1484 | 0.014373 | 0.35462 | 0.005097 | 24.6724 | 2.2869 | 36.3784 | 83.1949 | 15.907 | 20.0827 | 4.9739 | 83.2 | 206.8838 | 153.3345 | 205.0863 | 137.6706
2012-10-31 06:40 | 24.6382 | 226.9895 | 173.4478 | 225.1763 | 157.6984 | 72.157 | 0.014386 | 0.35457 | 0.005101 | 24.647 | 2.2869 | 36.3777 | 83.1918 | 15.907 | 20.1023 | 4.9745 | 83.1969 | 206.8872 | 153.3455 | 205.074 | 137.5961
2012-10-31 06:40 | 24.6412 | 226.9768 | 173.4664 | 225.1911 | 157.7596 | 72.1645 | 0.014386 | 0.35459 | 0.005101 | 24.6481 | 2.2869 | 36.3775 | 83.1906 | 15.9071 | 20.1013 | 4.975 | 83.1957 | 206.8755 | 153.3651 | 205.0898 | 137.6583
2012-10-31 06:40 | 24.6434 | 226.9672 | 173.5077 | 225.2169 | 157.7773 | 72.1518 | 0.014382 | 0.35457 | 0.005099 | 24.6539 | 2.2868 | 36.377 | 83.1882 | 15.9071 | 20.1035 | 4.9741 | 83.1933 | 206.8637 | 153.4042 | 205.1134 | 137.6738
2012-10-31 06:40 | 24.6375 | 227.0439 | 173.5135 | 225.2386 | 157.8605 | 72.1588 | 0.014398 | 0.3546 | 0.005106 | 24.6285 | 2.2867 | 36.375 | 83.1792 | 15.9071 | 20.1297 | 4.9746 | 83.1843 | 206.9142 | 153.3838 | 205.1089 | 137.7308
2012-10-31 06:40 | 24.6419 | 227.0443 | 173.5374 | 225.2469 | 157.8533 | 72.1663 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2867 | 36.3742 | 83.1765 | 15.9069 | 20.1462 | 4.9751 | 83.1816 | 206.8981 | 153.3912 | 205.1007 | 137.7071
2012-10-31 06:40 | 24.6405 | 227.0705 | 173.5712 | 225.2612 | 157.8131 | 72.1715 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2867 | 36.374 | 83.1754 | 15.907 | 20.1247 | 4.9755 | 83.1805 | 206.9458 | 153.4465 | 205.1365 | 137.6884
2012-10-31 06:40 | 24.639 | 227.1004 | 173.5931 | 225.2873 | 157.7922 | 72.1651 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2866 | 36.373 | 83.1715 | 15.9069 | 20.1192 | 4.9751 | 83.1766 | 206.9812 | 153.4739 | 205.1681 | 137.673
2012-10-31 06:40 | 24.6427 | 227.0963 | 173.5929 | 225.2988 | 157.7378 | 72.1732 | 0.014386 | 0.3546 | 0.005101 | 24.649 | 2.2866 | 36.3731 | 83.1718 | 15.9069 | 20.1149 | 4.9756 | 83.1769 | 206.9814 | 153.478 | 205.1839 | 137.6229
2012-10-31 06:40 | 24.6277 | 227.156 | 173.5975 | 225.2917 | 157.8972 | 72.1732 | 0.014389 | 0.35463 | 0.005103 | 24.6459 | 2.2866 | 36.3725 | 83.1694 | 15.9068 | 20.1239 | 4.9756 | 83.1745 | 207.0321 | 153.4736 | 205.1678 | 137.7733
2012-10-31 06:40 | 24.6405 | 227.1845 | 173.6259 | 225.3399 | 157.8945 | 72.1738 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2866 | 36.372 | 83.1664 | 15.9069 | 20.1568 | 4.9757 | 83.1715 | 207.0277 | 153.4691 | 205.1831 | 137.7377
2012-10-31 06:40 | 24.6367 | 227.1886 | 173.6494 | 225.344 | 157.9179 | 72.1674 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2866 | 36.372 | 83.1664 | 15.9069 | 20.1329 | 4.9752 | 83.1715 | 207.0557 | 153.5165 | 205.2111 | 137.785
2012-10-31 06:40 | 24.6322 | 227.192 | 173.6527 | 225.3985 | 157.9444 | 72.183 | 0.014392 | 0.35463 | 0.005104 | 24.6408 | 2.2865 | 36.3708 | 83.1606 | 15.907 | 20.1244 | 4.9763 | 83.1657 | 207.0676 | 153.5283 | 205.2741 | 137.82
2012-10-31 06:40 | 24.6382 | 227.2176 | 173.7017 | 225.3612 | 157.8845 | 72.168 | 0.014395 | 0.35462 | 0.005105 | 24.6347 | 2.2864 | 36.3691 | 83.1533 | 15.9069 | 20.1264 | 4.9753 | 83.1584 | 207.0912 | 153.5753 | 205.2348 | 137.7581
2012-10-31 06:40 | 24.6255 | 227.1931 | 173.732 | 225.4075 | 158.0036 | 72.1721 | 0.014395 | 0.35459 | 0.005104 | 24.6327 | 2.2863 | 36.3682 | 83.1495 | 15.9068 | 20.1338 | 4.9755 | 83.1546 | 207.0593 | 153.5982 | 205.2737 | 137.8698
2012-10-31 06:40 | 24.639 | 227.2302 | 173.765 | 225.3817 | 158.1217 | 72.1807 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2863 | 36.3678 | 83.1478 | 15.9068 | 20.1192 | 4.9761 | 83.1529 | 207.111 | 153.6458 | 205.2625 | 138.0025
2012-10-31 06:40 | 24.633 | 227.2399 | 173.802 | 225.4347 | 158.1157 | 72.1842 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2862 | 36.3664 | 83.141 | 15.9069 | 20.1493 | 4.9764 | 83.1461 | 207.0906 | 153.6527 | 205.2854 | 137.9664
2012-10-31 06:40 | 24.6397 | 227.2545 | 173.8204 | 225.4335 | 158.0372 | 72.1848 | 0.014408 | 0.35466 | 0.00511 | 24.6154 | 2.2862 | 36.3654 | 83.1369 | 15.9068 | 20.16 | 4.9764 | 83.142 | 207.0945 | 153.6604 | 205.2735 | 137.8772
2012-10-31 06:40 | 24.6434 | 227.2425 | 173.8515 | 225.4923 | 158.0409 | 72.1836 | 0.014392 | 0.35459 | 0.005103 | 24.6378 | 2.2861 | 36.3646 | 83.1329 | 15.9069 | 20.1677 | 4.9763 | 83.138 | 207.0748 | 153.6838 | 205.3246 | 137.8732
2012-10-31 06:40 | 24.639 | 227.2931 | 173.8353 | 225.4879 | 158.0558 | 72.1911 | 0.014386 | 0.3546 | 0.005101 | 24.649 | 2.2861 | 36.3641 | 83.1311 | 15.9068 | 20.1393 | 4.9769 | 83.1362 | 207.1538 | 153.696 | 205.3486 | 137.9165
2012-10-31 06:40 | 24.6434 | 227.3093 | 173.8866 | 225.5119 | 158.0602 | 72.1778 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2861 | 36.364 | 83.1307 | 15.9067 | 20.1075 | 4.9759 | 83.1358 | 207.2018 | 153.7791 | 205.4044 | 137.9527
2012-10-31 06:40 | 24.6337 | 227.2839 | 173.9043 | 225.5534 | 158.1668 | 72.1871 | 0.014401 | 0.35459 | 0.005106 | 24.6224 | 2.2861 | 36.3637 | 83.1295 | 15.9067 | 20.0898 | 4.9766 | 83.1346 | 207.1941 | 153.8145 | 205.4636 | 138.077
2012-10-31 06:40 | 24.6352 | 227.3287 | 173.9175 | 225.5588 | 158.2304 | 72.1888 | 0.014382 | 0.35462 | 0.0051 | 24.6569 | 2.2859 | 36.3615 | 83.1198 | 15.9067 | 20.1515 | 4.9767 | 83.1249 | 207.1772 | 153.766 | 205.4073 | 138.0789
2012-10-31 06:41 | 24.6397 | 227.3725 | 173.9298 | 225.5358 | 158.2232 | 72.1911 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2859 | 36.3611 | 83.118 | 15.9067 | 20.144 | 4.9769 | 83.1231 | 207.2285 | 153.7858 | 205.3918 | 138.0792
2012-10-31 06:41 | 24.6405 | 227.3025 | 173.958 | 225.5877 | 158.2473 | 72.2004 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2859 | 36.3604 | 83.1154 | 15.9066 | 20.1408 | 4.9775 | 83.1205 | 207.1617 | 153.8172 | 205.4469 | 138.1065
2012-10-31 06:41 | 24.6352 | 227.3798 | 173.9683 | 225.6021 | 158.3506 | 72.1986 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2859 | 36.3601 | 83.1142 | 15.9065 | 20.0993 | 4.9774 | 83.1193 | 207.2805 | 153.869 | 205.5028 | 138.2513
2012-10-31 06:41 | 24.6337 | 227.4058 | 174.0215 | 225.5691 | 158.3413 | 72.2062 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2858 | 36.3593 | 83.1104 | 15.9065 | 20.1219 | 4.9779 | 83.1155 | 207.2839 | 153.8996 | 205.4472 | 138.2194
2012-10-31 06:41 | 24.6345 | 227.4145 | 174.0614 | 225.6132 | 158.3305 | 72.194 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2858 | 36.3586 | 83.1074 | 15.9065 | 20.1026 | 4.9771 | 83.1125 | 207.3119 | 153.9588 | 205.5106 | 138.2279
2012-10-31 06:41 | 24.636 | 227.4278 | 174.0707 | 225.6226 | 158.3591 | 72.1998 | 0.014395 | 0.3546 | 0.005104 | 24.6336 | 2.2858 | 36.3588 | 83.1086 | 15.9064 | 20.1001 | 4.9775 | 83.1137 | 207.3277 | 153.9706 | 205.5225 | 138.259
2012-10-31 06:41 | 24.6322 | 227.4436 | 174.1411 | 225.6581 | 158.3165 | 72.2033 | 0.014386 | 0.35467 | 0.005102 | 24.6541 | 2.2857 | 36.3578 | 83.1041 | 15.9064 | 20.0923 | 4.9777 | 83.1092 | 207.3513 | 154.0488 | 205.5658 | 138.2242
2012-10-31 06:41 | 24.6345 | 227.4695 | 174.1043 | 225.6643 | 158.3421 | 72.2056 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2857 | 36.3573 | 83.1029 | 15.9063 | 20.1307 | 4.9779 | 83.108 | 207.3388 | 153.9736 | 205.5336 | 138.2114
2012-10-31 06:41 | 24.639 | 227.4819 | 174.1166 | 225.6964 | 158.335 | 72.2062 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2856 | 36.3554 | 83.0936 | 15.9063 | 20.1071 | 4.9779 | 83.0987 | 207.3748 | 154.0095 | 205.5893 | 138.2279
2012-10-31 06:41 | 24.6337 | 227.4923 | 174.1309 | 225.6989 | 158.2987 | 72.2015 | 0.014398 | 0.35464 | 0.005106 | 24.6315 | 2.2855 | 36.3547 | 83.0905 | 15.9063 | 20.1099 | 4.9776 | 83.0956 | 207.3824 | 154.021 | 205.589 | 138.1888
2012-10-31 06:41 | 24.6307 | 227.4814 | 174.1474 | 225.7195 | 158.3112 | 72.2033 | 0.014382 | 0.3546 | 0.0051 | 24.6559 | 2.2856 | 36.3548 | 83.0908 | 15.9063 | 20.1069 | 4.9777 | 83.0959 | 207.3745 | 154.0405 | 205.6126 | 138.2043
2012-10-31 06:41 | 24.6397 | 227.5022 | 174.1369 | 225.7167 | 158.3124 | 72.2033 | 0.014398 | 0.35472 | 0.005107 | 24.6365 | 2.2855 | 36.3535 | 83.0856 | 15.9062 | 20.1801 | 4.9777 | 83.0907 | 207.3221 | 153.9568 | 205.5366 | 138.1323
2012-10-31 06:41 | 24.6419 | 227.4809 | 174.1508 | 225.7268 | 158.2603 | 72.2056 | 0.014401 | 0.35466 | 0.005107 | 24.6274 | 2.2854 | 36.3525 | 83.0811 | 15.9062 | 20.1422 | 4.9779 | 83.0862 | 207.3387 | 154.0086 | 205.5846 | 138.1181
2012-10-31 06:41 | 24.6442 | 227.5618 | 174.1492 | 225.7606 | 158.2781 | 72.2085 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2854 | 36.3528 | 83.0824 | 15.9062 | 20.1806 | 4.9781 | 83.0875 | 207.3812 | 153.9686 | 205.58 | 138.0975
2012-10-31 06:41 | 24.6487 | 227.5781 | 174.1615 | 225.7611 | 158.2633 | 72.2154 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2854 | 36.3517 | 83.0772 | 15.9062 | 20.1971 | 4.9785 | 83.0823 | 207.381 | 153.9644 | 205.564 | 138.0662
2012-10-31 06:41 | 24.6427 | 227.5446 | 174.136 | 225.7905 | 158.2922 | 72.2096 | 0.014386 | 0.35462 | 0.005102 | 24.6501 | 2.2853 | 36.3512 | 83.0749 | 15.9062 | 20.1991 | 4.9781 | 83.08 | 207.3455 | 153.9369 | 205.5914 | 138.0931
2012-10-31 06:41 | 24.6337 | 227.5749 | 174.1309 | 225.8209 | 158.2134 | 72.2038 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.2853 | 36.3505 | 83.0724 | 15.9061 | 20.146 | 4.9777 | 83.0775 | 207.4289 | 153.9849 | 205.6749 | 138.0674
2012-10-31 06:41 | 24.6427 | 227.5485 | 174.1516 | 225.822 | 158.3542 | 72.2137 | 0.014401 | 0.35462 | 0.005107 | 24.6244 | 2.2853 | 36.3497 | 83.0687 | 15.9062 | 20.1951 | 4.9784 | 83.0738 | 207.3534 | 153.9565 | 205.6269 | 138.1591
2012-10-31 06:41 | 24.6375 | 227.5512 | 174.1894 | 225.8089 | 158.3335 | 72.2177 | 0.014401 | 0.3546 | 0.005107 | 24.6234 | 2.2853 | 36.3495 | 83.0684 | 15.906 | 20.214 | 4.9787 | 83.0735 | 207.3372 | 153.9754 | 205.5949 | 138.1195
2012-10-31 06:41 | 24.6412 | 227.5824 | 174.2048 | 225.848 | 158.3682 | 72.2085 | 0.014386 | 0.35462 | 0.005102 | 24.6501 | 2.2853 | 36.3503 | 83.0723 | 15.906 | 20.1655 | 4.9781 | 83.0774 | 207.4169 | 154.0393 | 205.6825 | 138.2027
2012-10-31 06:41 | 24.6405 | 227.5974 | 174.2158 | 225.8591 | 158.3442 | 72.2148 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2853 | 36.3494 | 83.0681 | 15.906 | 20.1849 | 4.9785 | 83.0732 | 207.4125 | 154.0309 | 205.6742 | 138.1593
2012-10-31 06:41 | 24.6427 | 227.6271 | 174.2024 | 225.881 | 158.4162 | 72.2212 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2852 | 36.3482 | 83.0623 | 15.9061 | 20.1911 | 4.9789 | 83.0674 | 207.436 | 154.0113 | 205.6899 | 138.2251
2012-10-31 06:41 | 24.6412 | 227.6571 | 174.2165 | 225.911 | 158.4768 | 72.231 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2852 | 36.3478 | 83.0611 | 15.9059 | 20.1936 | 4.9796 | 83.0662 | 207.4635 | 154.0229 | 205.7174 | 138.2832
2012-10-31 06:42 | 24.6412 | 227.6414 | 174.2322 | 225.8874 | 158.4109 | 72.216 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2851 | 36.3475 | 83.0595 | 15.906 | 20.1976 | 4.9786 | 83.0646 | 207.4438 | 154.0346 | 205.6898 | 138.2133
2012-10-31 06:42 | 24.6367 | 227.6762 | 174.2706 | 225.8868 | 158.4025 | 72.2142 | 0.014395 | 0.3546 | 0.005104 | 24.6336 | 2.2851 | 36.3468 | 83.0567 | 15.9059 | 20.1971 | 4.9784 | 83.0618 | 207.4791 | 154.0735 | 205.6897 | 138.2054
2012-10-31 06:42 | 24.6405 | 227.6879 | 174.2627 | 225.9063 | 158.3326 | 72.2119 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2851 | 36.3465 | 83.0549 | 15.906 | 20.2371 | 4.9783 | 83.06 | 207.4508 | 154.0256 | 205.6692 | 138.0955
2012-10-31 06:42 | 24.6405 | 227.6879 | 174.251 | 225.926 | 158.2589 | 72.2189 | 0.014404 | 0.3547 | 0.005109 | 24.6252 | 2.285 | 36.3455 | 83.0501 | 15.906 | 20.1889 | 4.9788 | 83.0552 | 207.499 | 154.0621 | 205.7371 | 138.07
2012-10-31 06:42 | 24.6375 | 227.7045 | 174.2402 | 225.9348 | 158.3645 | 72.2218 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.285 | 36.3443 | 83.0452 | 15.9059 | 20.1859 | 4.979 | 83.0503 | 207.5186 | 154.0543 | 205.7489 | 138.1786
2012-10-31 06:42 | 24.6457 | 227.7324 | 174.2718 | 225.9587 | 158.2758 | 72.2246 | 0.014411 | 0.35469 | 0.005111 | 24.6123 | 2.2849 | 36.3441 | 83.044 | 15.906 | 20.1941 | 4.9792 | 83.0491 | 207.5383 | 154.0777 | 205.7646 | 138.0817
2012-10-31 06:42 | 24.6479 | 227.7385 | 174.2467 | 225.9452 | 158.2547 | 72.2223 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2848 | 36.3423 | 83.0361 | 15.9059 | 20.1923 | 4.979 | 83.0412 | 207.5462 | 154.0544 | 205.7529 | 138.0624
2012-10-31 06:42 | 24.6457 | 227.7284 | 174.2406 | 225.9823 | 158.2486 | 72.2229 | 0.014386 | 0.35462 | 0.005102 | 24.6501 | 2.2848 | 36.3421 | 83.0348 | 15.906 | 20.1379 | 4.979 | 83.0399 | 207.5905 | 154.1027 | 205.8444 | 138.1107
2012-10-31 06:42 | 24.6412 | 227.7397 | 174.2009 | 225.9424 | 158.186 | 72.2183 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2848 | 36.3415 | 83.0326 | 15.9059 | 20.1575 | 4.9787 | 83.0377 | 207.5822 | 154.0434 | 205.7849 | 138.0285
2012-10-31 06:42 | 24.6532 | 227.7674 | 174.2012 | 225.978 | 158.3492 | 72.2264 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2847 | 36.3405 | 83.0281 | 15.9058 | 20.1294 | 4.9793 | 83.0332 | 207.638 | 154.0718 | 205.8486 | 138.2198
2012-10-31 06:42 | 24.6494 | 227.7518 | 174.2482 | 225.9742 | 158.4888 | 72.2252 | 0.014389 | 0.35469 | 0.005104 | 24.6499 | 2.2848 | 36.3407 | 83.0296 | 15.9058 | 20.1858 | 4.9792 | 83.0347 | 207.566 | 154.0624 | 205.7884 | 138.303
2012-10-31 06:42 | 24.6479 | 227.7385 | 174.2506 | 226.0081 | 158.3129 | 72.231 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2847 | 36.3398 | 83.0249 | 15.9058 | 20.1401 | 4.9796 | 83.03 | 207.5984 | 154.1105 | 205.868 | 138.1728
2012-10-31 06:42 | 24.6472 | 227.7811 | 174.2499 | 226.0114 | 158.3354 | 72.2304 | 0.014389 | 0.35466 | 0.005103 | 24.6479 | 2.2847 | 36.3401 | 83.0268 | 15.9058 | 20.1475 | 4.9796 | 83.0319 | 207.6336 | 154.1024 | 205.8639 | 138.1879
2012-10-31 06:42 | 24.6509 | 227.8005 | 174.234 | 226.0308 | 158.4554 | 72.231 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2846 | 36.338 | 83.017 | 15.9058 | 20.1391 | 4.9796 | 83.0221 | 207.6614 | 154.0949 | 205.8917 | 138.3163
2012-10-31 06:42 | 24.6427 | 227.8041 | 174.2884 | 226.0305 | 158.5326 | 72.2258 | 0.014382 | 0.35473 | 0.005102 | 24.6649 | 2.2844 | 36.3355 | 83.006 | 15.9057 | 20.163 | 4.9792 | 83.0111 | 207.6411 | 154.1254 | 205.8675 | 138.3696
2012-10-31 06:42 | 24.6427 | 227.8238 | 174.2415 | 226.0265 | 158.4783 | 72.2252 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2844 | 36.3353 | 83.0056 | 15.9056 | 20.1068 | 4.9792 | 83.0107 | 207.717 | 154.1347 | 205.9197 | 138.3715
2012-10-31 06:42 | 24.6405 | 227.8058 | 174.2744 | 226.0519 | 158.3132 | 72.2345 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2845 | 36.3359 | 83.0079 | 15.9056 | 20.1247 | 4.9798 | 83.013 | 207.6811 | 154.1497 | 205.9272 | 138.1885
2012-10-31 06:42 | 24.6554 | 227.805 | 174.2893 | 226.0314 | 158.3087 | 72.2275 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2846 | 36.337 | 83.0138 | 15.9055 | 20.1597 | 4.9794 | 83.0189 | 207.6453 | 154.1296 | 205.8717 | 138.149
2012-10-31 06:42 | 24.6464 | 227.8392 | 174.2686 | 226.046 | 158.3967 | 72.2293 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2836 | 36.3215 | 82.9427 | 15.9056 | 20.1547 | 4.9795 | 82.9478 | 207.6845 | 154.1139 | 205.8913 | 138.242
2012-10-31 06:42 | 24.6532 | 227.8578 | 174.2754 | 226.0842 | 158.26 | 72.2223 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2781 | 36.2345 | 82.5476 | 15.9053 | 20.1254 | 4.979 | 82.5527 | 207.7324 | 154.15 | 205.9588 | 138.1346
2012-10-31 06:42 | 24.6494 | 227.8422 | 174.2052 | 226.0568 | 158.1787 | 72.2108 | 0.014395 | 0.35463 | 0.005105 | 24.6356 | 2.2774 | 36.2221 | 82.4912 | 15.9052 | 20.1416 | 4.9782 | 82.4963 | 207.7006 | 154.0636 | 205.9152 | 138.0371
2012-10-31 06:42 | 24.6464 | 227.8235 | 174.2334 | 226.0971 | 158.3385 | 72.2194 | 0.014395 | 0.35449 | 0.005103 | 24.6256 | 2.2769 | 36.2148 | 82.4578 | 15.9052 | 20.1226 | 4.9788 | 82.4629 | 207.7009 | 154.1108 | 205.9745 | 138.2159
2012-10-31 06:42 | 24.6449 | 227.826 | 174.1812 | 226.0838 | 157.9144 | 72.2246 | 0.014389 | 0.35447 | 0.0051 | 24.6349 | 2.2769 | 36.2142 | 82.4551 | 15.9052 | 20.1211 | 4.9792 | 82.4602 | 207.7049 | 154.0601 | 205.9627 | 137.7933
2012-10-31 06:43 | 24.6419 | 227.823 | 174.1938 | 226.1201 | 158.1905 | 72.2189 | 0.014389 | 0.3545 | 0.005101 | 24.6369 | 2.2771 | 36.2178 | 82.4718 | 15.9052 | 20.0739 | 4.9788 | 82.4769 | 207.7491 | 154.1199 | 206.0462 | 138.1166
2012-10-31 06:43 | 24.6412 | 227.8616 | 174.1775 | 226.1155 | 158.4109 | 72.2206 | 0.014376 | 0.35441 | 0.005095 | 24.6532 | 2.2777 | 36.2272 | 82.5147 | 15.9052 | 20.1615 | 4.9789 | 82.5197 | 207.7001 | 154.016 | 205.954 | 138.2494
2012-10-31 06:43 | 24.6345 | 227.8352 | 174.2059 | 226.1009 | 158.8928 | 72.2119 | 0.01437 | 0.35441 | 0.005093 | 24.6635 | 2.2781 | 36.2345 | 82.5473 | 15.9053 | 20.1187 | 4.9783 | 82.5524 | 207.7165 | 154.0872 | 205.9822 | 138.7741
2012-10-31 06:43 | 24.6262 | 227.8073 | 174.2484 | 226.1241 | 158.9931 | 72.227 | 0.014386 | 0.35439 | 0.005098 | 24.634 | 2.2802 | 36.2671 | 82.6954 | 15.9054 | 20.1345 | 4.9793 | 82.7005 | 207.6728 | 154.1139 | 205.9896 | 138.8586
2012-10-31 06:43 | 24.63 | 227.8111 | 174.346 | 226.1318 | 158.9891 | 72.2281 | 0.014379 | 0.3544 | 0.005096 | 24.647 | 2.2838 | 36.3251 | 82.9595 | 15.9056 | 20.1543 | 4.9794 | 82.9646 | 207.6568 | 154.1917 | 205.9775 | 138.8348
2012-10-31 06:43 | 24.6307 | 227.8511 | 174.3701 | 226.0853 | 158.6175 | 72.2258 | 0.014376 | 0.3544 | 0.005095 | 24.6521 | 2.2851 | 36.3462 | 83.0561 | 15.9055 | 20.143 | 4.9792 | 83.0612 | 207.7081 | 154.2271 | 205.9423 | 138.4745
2012-10-31 06:43 | 24.627 | 227.8749 | 174.3625 | 226.0895 | 158.7961 | 72.2322 | 0.014376 | 0.35444 | 0.005095 | 24.6551 | 2.2861 | 36.3618 | 83.1273 | 15.9055 | 20.1353 | 4.9797 | 83.1324 | 207.7396 | 154.2272 | 205.9542 | 138.6608
2012-10-31 06:43 | 24.618 | 227.8895 | 174.3692 | 226.0766 | 158.6126 | 72.2298 | 0.014382 | 0.35443 | 0.005097 | 24.6439 | 2.2867 | 36.3716 | 83.1719 | 15.9055 | 20.1183 | 4.9795 | 83.177 | 207.7712 | 154.2509 | 205.9583 | 138.4943
2012-10-31 06:43 | 24.624 | 227.9191 | 174.3361 | 226.118 | 158.6379 | 72.2345 | 0.014389 | 0.35449 | 0.005101 | 24.6359 | 2.2871 | 36.377 | 83.1963 | 15.9056 | 20.1283 | 4.9798 | 83.2014 | 207.7908 | 154.2078 | 205.9897 | 138.5096
2012-10-31 06:43 | 24.627 | 227.9417 | 174.3547 | 226.117 | 158.6138 | 72.2333 | 0.014373 | 0.35452 | 0.005095 | 24.6653 | 2.2873 | 36.3806 | 83.2125 | 15.9056 | 20.1634 | 4.9798 | 83.2176 | 207.7783 | 154.1913 | 205.9536 | 138.4504
2012-10-31 06:43 | 24.6128 | 227.8607 | 174.321 | 226.095 | 158.7082 | 72.2426 | 0.014389 | 0.35456 | 0.005102 | 24.6409 | 2.2875 | 36.3841 | 83.2287 | 15.9056 | 20.1331 | 4.9804 | 83.2338 | 207.7276 | 154.1879 | 205.9619 | 138.5751
2012-10-31 06:43 | 24.6247 | 227.9041 | 174.329 | 226.1029 | 158.6231 | 72.2385 | 0.014386 | 0.35452 | 0.0051 | 24.6431 | 2.2876 | 36.3859 | 83.2371 | 15.9056 | 20.145 | 4.9801 | 83.2422 | 207.7591 | 154.184 | 205.9579 | 138.4781
2012-10-31 06:43 | 24.6128 | 227.9039 | 174.3835 | 226.0871 | 158.5841 | 72.2455 | 0.014382 | 0.3546 | 0.0051 | 24.6559 | 2.2877 | 36.3868 | 83.2411 | 15.9056 | 20.109 | 4.9806 | 83.2462 | 207.7949 | 154.2745 | 205.9781 | 138.4751
2012-10-31 06:43 | 24.618 | 227.8974 | 174.3496 | 226.1159 | 158.5777 | 72.2391 | 0.014392 | 0.35457 | 0.005103 | 24.6367 | 2.2877 | 36.3872 | 83.2439 | 15.9054 | 20.1584 | 4.9802 | 83.249 | 207.739 | 154.1912 | 205.9575 | 138.4193
2012-10-31 06:43 | 24.6075 | 227.8986 | 174.3782 | 226.1093 | 158.54 | 72.2403 | 0.014398 | 0.35463 | 0.005106 | 24.6305 | 2.2877 | 36.3872 | 83.2432 | 15.9055 | 20.1278 | 4.9802 | 83.2483 | 207.7708 | 154.2504 | 205.9815 | 138.4122
2012-10-31 06:43 | 24.6195 | 227.9264 | 174.3433 | 226.1095 | 158.5714 | 72.2489 | 0.014398 | 0.35462 | 0.005106 | 24.6295 | 2.2876 | 36.3852 | 83.2343 | 15.9055 | 20.1037 | 4.9808 | 83.2394 | 207.8227 | 154.2396 | 206.0058 | 138.4677
2012-10-31 06:43 | 24.6053 | 227.924 | 174.3799 | 226.1346 | 158.6735 | 72.2489 | 0.014379 | 0.35466 | 0.0051 | 24.6651 | 2.2875 | 36.3836 | 83.2266 | 15.9056 | 20.1457 | 4.9808 | 83.2317 | 207.7783 | 154.2342 | 205.9889 | 138.5278
2012-10-31 06:43 | 24.6068 | 227.9058 | 174.3619 | 226.1401 | 158.7177 | 72.2582 | 0.014376 | 0.35462 | 0.005098 | 24.6672 | 2.2875 | 36.3844 | 83.2306 | 15.9055 | 20.1351 | 4.9815 | 83.2357 | 207.7707 | 154.2268 | 206.005 | 138.5826
2012-10-31 06:43 | 24.6143 | 227.929 | 174.428 | 226.1397 | 158.5352 | 72.2483 | 0.014398 | 0.35464 | 0.005106 | 24.6315 | 2.2876 | 36.3847 | 83.2325 | 15.9054 | 20.1346 | 4.9808 | 83.2376 | 207.7944 | 154.2934 | 206.0051 | 138.4006
2012-10-31 06:43 | 24.6045 | 227.9428 | 174.3791 | 226.1614 | 158.5758 | 72.2501 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2876 | 36.3854 | 83.2352 | 15.9055 | 20.1288 | 4.9809 | 83.2403 | 207.814 | 154.2503 | 206.0326 | 138.447
2012-10-31 06:43 | 24.5986 | 227.9487 | 174.3849 | 226.1319 | 158.6281 | 72.2466 | 0.014389 | 0.35464 | 0.005103 | 24.647 | 2.2875 | 36.3846 | 83.2311 | 15.9056 | 20.1711 | 4.9807 | 83.2362 | 207.7776 | 154.2138 | 205.9608 | 138.457
2012-10-31 06:43 | 24.5971 | 227.9787 | 174.3678 | 226.1736 | 158.611 | 72.2639 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2876 | 36.3854 | 83.2347 | 15.9055 | 20.1616 | 4.9819 | 83.2398 | 207.8171 | 154.2062 | 206.012 | 138.4494
2012-10-31 06:43 | 24.6045 | 227.935 | 174.4026 | 226.1614 | 158.4905 | 72.2541 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2876 | 36.3854 | 83.235 | 15.9055 | 20.1569 | 4.9812 | 83.2401 | 207.7781 | 154.2457 | 206.0045 | 138.3336
2012-10-31 06:43 | 24.6031 | 227.9375 | 174.4285 | 226.1757 | 158.4813 | 72.2541 | 0.014389 | 0.35466 | 0.005103 | 24.6479 | 2.2875 | 36.3844 | 83.2308 | 15.9055 | 20.1956 | 4.9812 | 83.2359 | 207.7419 | 154.2329 | 205.9801 | 138.2857
2012-10-31 06:43 | 24.6068 | 227.9923 | 174.4049 | 226.2541 | 158.5897 | 72.2663 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2875 | 36.3838 | 83.2278 | 15.9055 | 20.2234 | 4.982 | 83.2329 | 207.7689 | 154.1815 | 206.0307 | 138.3663
2012-10-31 06:44 | 24.609 | 227.9709 | 174.4344 | 226.1698 | 158.6229 | 72.2738 | 0.014389 | 0.35464 | 0.005103 | 24.647 | 2.2875 | 36.3831 | 83.2249 | 15.9055 | 20.1895 | 4.9826 | 83.23 | 207.7814 | 154.2449 | 205.9803 | 138.4334
2012-10-31 06:44 | 24.6105 | 227.9567 | 174.4281 | 226.2067 | 158.6089 | 72.257 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2874 | 36.3815 | 83.2182 | 15.9054 | 20.199 | 4.9814 | 83.2233 | 207.7577 | 154.2291 | 206.0077 | 138.4099
2012-10-31 06:44 | 24.6098 | 227.9914 | 174.4157 | 226.2178 | 158.6819 | 72.2709 | 0.014386 | 0.35466 | 0.005102 | 24.6531 | 2.2874 | 36.3815 | 83.2183 | 15.9053 | 20.1582 | 4.9824 | 83.2234 | 207.8332 | 154.2575 | 206.0596 | 138.5237
2012-10-31 06:44 | 24.6053 | 227.9633 | 174.4346 | 226.2369 | 158.6852 | 72.2663 | 0.014379 | 0.35469 | 0.0051 | 24.6671 | 2.2873 | 36.3811 | 83.2162 | 15.9054 | 20.2139 | 4.982 | 83.2213 | 207.7494 | 154.2207 | 206.023 | 138.4713
2012-10-31 06:44 | 24.6068 | 227.9727 | 174.4517 | 226.2187 | 158.6712 | 72.2686 | 0.014386 | 0.35469 | 0.005103 | 24.6551 | 2.2873 | 36.3798 | 83.2103 | 15.9053 | 20.1833 | 4.9822 | 83.2154 | 207.7894 | 154.2684 | 206.0354 | 138.4879
2012-10-31 06:44 | 24.6135 | 227.9636 | 174.4389 | 226.2018 | 158.5538 | 72.2691 | 0.014395 | 0.3546 | 0.005104 | 24.6336 | 2.2873 | 36.3803 | 83.2133 | 15.9053 | 20.1619 | 4.9822 | 83.2184 | 207.8017 | 154.277 | 206.0399 | 138.3919
2012-10-31 06:44 | 24.6038 | 227.9932 | 174.437 | 226.2275 | 158.6216 | 72.2541 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2872 | 36.3793 | 83.2085 | 15.9053 | 20.1241 | 4.9812 | 83.2136 | 207.8691 | 154.3129 | 206.1034 | 138.4975
2012-10-31 06:44 | 24.609 | 228.0024 | 174.4266 | 226.2288 | 158.6113 | 72.2628 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.2873 | 36.3795 | 83.2104 | 15.9051 | 20.1574 | 4.9818 | 83.2155 | 207.845 | 154.2692 | 206.0714 | 138.4539
2012-10-31 06:44 | 24.6098 | 227.9992 | 174.443 | 226.2493 | 158.6393 | 72.272 | 0.014386 | 0.35467 | 0.005102 | 24.6541 | 2.2873 | 36.3789 | 83.2077 | 15.9051 | 20.1462 | 4.9824 | 83.2128 | 207.853 | 154.2968 | 206.1031 | 138.4931
2012-10-31 06:44 | 24.6045 | 228.0293 | 174.4221 | 226.2676 | 158.6495 | 72.2668 | 0.014382 | 0.35464 | 0.005101 | 24.6589 | 2.2872 | 36.378 | 83.2031 | 15.9052 | 20.1529 | 4.9821 | 83.2082 | 207.8764 | 154.2692 | 206.1147 | 138.4966
2012-10-31 06:44 | 24.6158 | 228.0406 | 174.492 | 226.2671 | 158.7228 | 72.2715 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.287 | 36.3744 | 83.1866 | 15.9052 | 20.1762 | 4.9824 | 83.1917 | 207.8644 | 154.3158 | 206.0909 | 138.5466
2012-10-31 06:44 | 24.6098 | 228.0189 | 174.5212 | 226.2532 | 158.7246 | 72.2663 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.287 | 36.3744 | 83.1866 | 15.9051 | 20.1743 | 4.982 | 83.1917 | 207.8446 | 154.3469 | 206.0789 | 138.5503
2012-10-31 06:44 | 24.6135 | 228.0462 | 174.521 | 226.2648 | 158.6895 | 72.2703 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.287 | 36.3743 | 83.1865 | 15.9051 | 20.1659 | 4.9823 | 83.1916 | 207.8803 | 154.3551 | 206.0989 | 138.5236
2012-10-31 06:44 | 24.612 | 228.0408 | 174.5077 | 226.2947 | 158.6764 | 72.279 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2869 | 36.3741 | 83.185 | 15.9052 | 20.1604 | 4.9829 | 83.1901 | 207.8804 | 154.3473 | 206.1343 | 138.516
2012-10-31 06:44 | 24.618 | 228.0625 | 174.5255 | 226.2771 | 158.6746 | 72.2738 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2869 | 36.3731 | 83.1805 | 15.9052 | 20.1463 | 4.9826 | 83.1856 | 207.9162 | 154.3792 | 206.1308 | 138.5283
2012-10-31 06:44 | 24.6188 | 228.0751 | 174.5419 | 226.2937 | 158.6676 | 72.2697 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2869 | 36.373 | 83.1798 | 15.9052 | 20.1712 | 4.9823 | 83.1849 | 207.9039 | 154.3707 | 206.1225 | 138.4964
2012-10-31 06:44 | 24.6247 | 228.0731 | 174.5869 | 226.3389 | 158.5068 | 72.2767 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2869 | 36.3726 | 83.1789 | 15.9051 | 20.1932 | 4.9828 | 83.184 | 207.8799 | 154.3937 | 206.1457 | 138.3136
2012-10-31 06:44 | 24.6173 | 228.0421 | 174.4974 | 226.304 | 158.4955 | 72.2761 | 0.014398 | 0.35476 | 0.005108 | 24.6395 | 2.2868 | 36.3717 | 83.1744 | 15.9051 | 20.1456 | 4.9827 | 83.1795 | 207.8965 | 154.3518 | 206.1584 | 138.3499
2012-10-31 06:44 | 24.6225 | 228.0749 | 174.5222 | 226.321 | 158.5317 | 72.2813 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.2867 | 36.3699 | 83.1664 | 15.9051 | 20.1388 | 4.9831 | 83.1715 | 207.9361 | 154.3834 | 206.1822 | 138.3929
2012-10-31 06:44 | 24.6315 | 228.0642 | 174.4647 | 226.3064 | 158.6842 | 72.2807 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2867 | 36.3696 | 83.1656 | 15.905 | 20.204 | 4.983 | 83.1707 | 207.8602 | 154.2607 | 206.1024 | 138.4802
2012-10-31 06:44 | 24.6292 | 228.0973 | 174.5367 | 226.3827 | 158.7013 | 72.2738 | 0.014389 | 0.35463 | 0.005103 | 24.6459 | 2.2867 | 36.3693 | 83.1639 | 15.905 | 20.1937 | 4.9826 | 83.169 | 207.9036 | 154.343 | 206.189 | 138.5076
2012-10-31 06:44 | 24.633 | 228.0972 | 174.5248 | 226.3315 | 158.7129 | 72.2842 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2866 | 36.3681 | 83.1595 | 15.9049 | 20.1493 | 4.9833 | 83.1646 | 207.9479 | 154.3755 | 206.1822 | 138.5636
2012-10-31 06:44 | 24.6352 | 228.1112 | 174.5739 | 226.3533 | 158.7151 | 72.2749 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2866 | 36.3679 | 83.1583 | 15.9049 | 20.2157 | 4.9826 | 83.1634 | 207.8955 | 154.3582 | 206.1376 | 138.4994
2012-10-31 06:45 | 24.6352 | 228.0836 | 174.5818 | 226.3966 | 158.6104 | 72.2917 | 0.014395 | 0.35463 | 0.005105 | 24.6356 | 2.2865 | 36.3671 | 83.1551 | 15.9049 | 20.2037 | 4.9838 | 83.1602 | 207.8799 | 154.3781 | 206.1929 | 138.4067
2012-10-31 06:45 | 24.6382 | 228.1299 | 174.5574 | 226.3603 | 158.5707 | 72.294 | 0.014389 | 0.35464 | 0.005103 | 24.647 | 2.2866 | 36.3673 | 83.1565 | 15.9047 | 20.2348 | 4.9839 | 83.1616 | 207.8951 | 154.3226 | 206.1255 | 138.3359
2012-10-31 06:45 | 24.6412 | 228.1211 | 174.5604 | 226.3633 | 158.6202 | 72.2784 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2865 | 36.3662 | 83.1509 | 15.9048 | 20.2137 | 4.9829 | 83.156 | 207.9074 | 154.3467 | 206.1496 | 138.4065
2012-10-31 06:45 | 24.6419 | 228.1611 | 174.5416 | 226.4112 | 158.4891 | 72.2813 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2864 | 36.3653 | 83.1471 | 15.9048 | 20.1983 | 4.9831 | 83.1522 | 207.9628 | 154.3433 | 206.2129 | 138.2908
2012-10-31 06:45 | 24.6375 | 228.1252 | 174.5137 | 226.3596 | 158.57 | 72.2755 | 0.014404 | 0.3547 | 0.005109 | 24.6252 | 2.2864 | 36.3645 | 83.1438 | 15.9047 | 20.1979 | 4.9827 | 83.1489 | 207.9273 | 154.3158 | 206.1617 | 138.3721
2012-10-31 06:45 | 24.639 | 228.17 | 174.5269 | 226.4043 | 158.6025 | 72.2807 | 0.014382 | 0.35467 | 0.005101 | 24.661 | 2.2863 | 36.3637 | 83.1398 | 15.9047 | 20.1834 | 4.983 | 83.1449 | 207.9866 | 154.3435 | 206.2209 | 138.4191
2012-10-31 06:45 | 24.639 | 228.1346 | 174.5152 | 226.4358 | 158.5482 | 72.2876 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2864 | 36.3639 | 83.1406 | 15.9048 | 20.1834 | 4.9835 | 83.1457 | 207.9512 | 154.3318 | 206.2524 | 138.3648
2012-10-31 06:45 | 24.6434 | 228.1587 | 174.504 | 226.4166 | 158.4906 | 72.2882 | 0.014386 | 0.35476 | 0.005104 | 24.6601 | 2.2863 | 36.3633 | 83.1382 | 15.9047 | 20.1838 | 4.9835 | 83.1433 | 207.9749 | 154.3202 | 206.2328 | 138.3068
2012-10-31 06:45 | 24.6502 | 228.193 | 174.5616 | 226.3919 | 158.5788 | 72.2969 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2863 | 36.3622 | 83.1332 | 15.9047 | 20.2066 | 4.9841 | 83.1383 | 207.9864 | 154.355 | 206.1853 | 138.3722
2012-10-31 06:45 | 24.6517 | 228.167 | 174.4849 | 226.4288 | 158.5222 | 72.2952 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2862 | 36.3609 | 83.1269 | 15.9048 | 20.1479 | 4.984 | 83.132 | 208.0191 | 154.337 | 206.2809 | 138.3743
2012-10-31 06:45 | 24.6517 | 228.1827 | 174.4849 | 226.4288 | 158.5222 | 72.2957 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.2861 | 36.36 | 83.1233 | 15.9047 | 20.1921 | 4.9841 | 83.1284 | 207.9906 | 154.2928 | 206.2367 | 138.3301
2012-10-31 06:45 | 24.6494 | 228.1922 | 174.4631 | 226.4069 | 158.5897 | 72.2917 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2861 | 36.3594 | 83.1205 | 15.9047 | 20.1657 | 4.9838 | 83.1256 | 208.0265 | 154.2974 | 206.2412 | 138.424
2012-10-31 06:45 | 24.6524 | 228.1913 | 174.4934 | 226.4531 | 158.7012 | 72.2848 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.286 | 36.3586 | 83.1165 | 15.9047 | 20.1687 | 4.9833 | 83.1216 | 208.0226 | 154.3247 | 206.2844 | 138.5325
2012-10-31 06:45 | 24.6457 | 228.1885 | 174.5375 | 226.4071 | 158.7605 | 72.2836 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.286 | 36.358 | 83.1138 | 15.9048 | 20.1821 | 4.9832 | 83.1189 | 208.0064 | 154.3554 | 206.225 | 138.5784
2012-10-31 06:45 | 24.6539 | 228.2399 | 174.5457 | 226.4586 | 158.7027 | 72.2917 | 0.014386 | 0.35466 | 0.005102 | 24.6531 | 2.286 | 36.3584 | 83.1155 | 15.9047 | 20.1742 | 4.9838 | 83.1206 | 208.0657 | 154.3715 | 206.2844 | 138.5285
2012-10-31 06:45 | 24.6457 | 228.2003 | 174.5414 | 226.4543 | 158.5821 | 72.2784 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.286 | 36.3573 | 83.1112 | 15.9046 | 20.146 | 4.9829 | 83.1163 | 208.0543 | 154.3954 | 206.3083 | 138.4361
2012-10-31 06:45 | 24.6562 | 228.2501 | 174.5715 | 226.4687 | 158.5383 | 72.2911 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2859 | 36.3562 | 83.1063 | 15.9046 | 20.1524 | 4.9837 | 83.1114 | 208.0977 | 154.4191 | 206.3163 | 138.3859
2012-10-31 06:45 | 24.6554 | 228.21 | 174.5199 | 226.4876 | 158.5918 | 72.2969 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2859 | 36.3557 | 83.1047 | 15.9045 | 20.1597 | 4.9841 | 83.1098 | 208.0503 | 154.3602 | 206.3279 | 138.4321
2012-10-31 06:45 | 24.6532 | 228.1921 | 174.5099 | 226.509 | 158.5741 | 72.3015 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2858 | 36.3551 | 83.1018 | 15.9045 | 20.1575 | 4.9845 | 83.1069 | 208.0346 | 154.3524 | 206.3515 | 138.4166
2012-10-31 06:45 | 24.6562 | 228.2187 | 174.5129 | 226.4727 | 158.5771 | 72.2865 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2858 | 36.3548 | 83.1005 | 15.9045 | 20.1043 | 4.9834 | 83.1056 | 208.1144 | 154.4086 | 206.3684 | 138.4728
2012-10-31 06:45 | 24.6502 | 228.2402 | 174.5499 | 226.4824 | 158.6719 | 72.2928 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2858 | 36.3541 | 83.0969 | 15.9045 | 20.1745 | 4.9839 | 83.102 | 208.0657 | 154.3754 | 206.3079 | 138.4974
2012-10-31 06:45 | 24.6509 | 228.2448 | 174.5427 | 226.487 | 158.7269 | 72.2871 | 0.014398 | 0.35466 | 0.005106 | 24.6325 | 2.2858 | 36.3547 | 83.0996 | 15.9045 | 20.1792 | 4.9835 | 83.1047 | 208.0656 | 154.3635 | 206.3078 | 138.5477
2012-10-31 06:45 | 24.6502 | 228.248 | 174.5928 | 226.5021 | 158.7689 | 72.2842 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2857 | 36.3534 | 83.0941 | 15.9045 | 20.1745 | 4.9833 | 83.0993 | 208.0735 | 154.4183 | 206.3276 | 138.5944
2012-10-31 06:46 | 24.6442 | 228.2499 | 174.6142 | 226.4803 | 158.7978 | 72.2975 | 0.014401 | 0.35469 | 0.005108 | 24.6294 | 2.2857 | 36.3527 | 83.0909 | 15.9045 | 20.1445 | 4.9842 | 83.096 | 208.1054 | 154.4697 | 206.3358 | 138.6533
2012-10-31 06:46 | 24.6539 | 228.2517 | 174.6473 | 226.494 | 158.7415 | 72.29 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2856 | 36.3513 | 83.0847 | 15.9044 | 20.1742 | 4.9837 | 83.0898 | 208.0775 | 154.4731 | 206.3198 | 138.5673
2012-10-31 06:46 | 24.6479 | 228.2929 | 174.6335 | 226.488 | 158.72 | 72.3009 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2856 | 36.3513 | 83.0849 | 15.9044 | 20.1682 | 4.9844 | 83.09 | 208.1247 | 154.4653 | 206.3198 | 138.5518
2012-10-31 06:46 | 24.6464 | 228.2836 | 174.632 | 226.5101 | 158.7728 | 72.283 | 0.014398 | 0.35466 | 0.005106 | 24.6325 | 2.2855 | 36.35 | 83.0789 | 15.9045 | 20.1426 | 4.9832 | 83.084 | 208.141 | 154.4894 | 206.3675 | 138.6302
2012-10-31 06:46 | 24.6464 | 228.2954 | 174.6594 | 226.5455 | 158.7883 | 72.3015 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2856 | 36.3502 | 83.0803 | 15.9043 | 20.1547 | 4.9845 | 83.0854 | 208.1407 | 154.5047 | 206.3908 | 138.6336
2012-10-31 06:46 | 24.6524 | 228.2935 | 174.6771 | 226.5436 | 158.8254 | 72.2934 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2855 | 36.3497 | 83.0783 | 15.9043 | 20.2048 | 4.9839 | 83.0834 | 208.0887 | 154.4723 | 206.3388 | 138.6206
2012-10-31 06:46 | 24.6427 | 228.2759 | 174.687 | 226.5103 | 158.8118 | 72.2992 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.2855 | 36.3495 | 83.077 | 15.9044 | 20.147 | 4.9843 | 83.0821 | 208.1289 | 154.54 | 206.3633 | 138.6648
2012-10-31 06:46 | 24.6397 | 228.3083 | 174.6527 | 226.5624 | 158.898 | 72.3073 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2854 | 36.3478 | 83.0703 | 15.9042 | 20.164 | 4.9849 | 83.0754 | 208.1443 | 154.4887 | 206.3984 | 138.734
2012-10-31 06:46 | 24.6449 | 228.3332 | 174.6735 | 226.5282 | 158.9303 | 72.2859 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2853 | 36.3462 | 83.0626 | 15.9042 | 20.1773 | 4.9834 | 83.0677 | 208.1559 | 154.4962 | 206.3509 | 138.753
2012-10-31 06:46 | 24.6449 | 228.2624 | 174.7048 | 226.5243 | 158.8683 | 72.298 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.2853 | 36.3454 | 83.0591 | 15.9042 | 20.1692 | 4.9842 | 83.0642 | 208.0932 | 154.5356 | 206.3551 | 138.6991
2012-10-31 06:46 | 24.6427 | 228.2759 | 174.7339 | 226.53 | 158.9592 | 72.3021 | 0.014398 | 0.35476 | 0.005108 | 24.6395 | 2.2853 | 36.3453 | 83.0591 | 15.9041 | 20.1951 | 4.9845 | 83.0643 | 208.0808 | 154.5388 | 206.3349 | 138.7641
2012-10-31 06:46 | 24.6494 | 228.3337 | 174.7757 | 226.5485 | 158.9891 | 72.3188 | 0.014398 | 0.35462 | 0.005106 | 24.6295 | 2.2852 | 36.3448 | 83.0563 | 15.9042 | 20.2018 | 4.9857 | 83.0614 | 208.1319 | 154.5739 | 206.3467 | 138.7873
2012-10-31 06:46 | 24.6382 | 228.3186 | 174.7958 | 226.5294 | 158.9004 | 72.298 | 0.01442 | 0.35466 | 0.005114 | 24.5949 | 2.2852 | 36.3445 | 83.055 | 15.9042 | 20.1866 | 4.9842 | 83.0601 | 208.132 | 154.6092 | 206.3428 | 138.7138
2012-10-31 06:46 | 24.6449 | 228.341 | 174.7556 | 226.5479 | 158.8721 | 72.3004 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2852 | 36.3439 | 83.053 | 15.9041 | 20.1732 | 4.9844 | 83.0581 | 208.1678 | 154.5824 | 206.3747 | 138.6989
2012-10-31 06:46 | 24.6487 | 228.3212 | 174.7711 | 226.5478 | 158.9535 | 72.3015 | 0.014382 | 0.35473 | 0.005102 | 24.6649 | 2.2851 | 36.3428 | 83.048 | 15.9041 | 20.1931 | 4.9845 | 83.0531 | 208.1281 | 154.578 | 206.3547 | 138.7604
2012-10-31 06:46 | 24.6419 | 228.2712 | 174.8151 | 226.5606 | 158.9079 | 72.3119 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2851 | 36.3418 | 83.0443 | 15.9039 | 20.1542 | 4.9852 | 83.0494 | 208.117 | 154.6609 | 206.4064 | 138.7537
2012-10-31 06:46 | 24.6517 | 228.34 | 174.7858 | 226.5665 | 158.9526 | 72.3038 | 0.014408 | 0.35469 | 0.00511 | 24.6174 | 2.2851 | 36.3415 | 83.0426 | 15.904 | 20.168 | 4.9846 | 83.0478 | 208.172 | 154.6178 | 206.3985 | 138.7846
2012-10-31 06:46 | 24.6472 | 228.3237 | 174.7813 | 226.5581 | 159.0606 | 72.3136 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.285 | 36.3408 | 83.039 | 15.904 | 20.1715 | 4.9853 | 83.0441 | 208.1522 | 154.6098 | 206.3866 | 138.8891
2012-10-31 06:46 | 24.6457 | 228.3458 | 174.7994 | 226.5841 | 159.0009 | 72.3021 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2849 | 36.3397 | 83.0341 | 15.904 | 20.15 | 4.9845 | 83.0392 | 208.1958 | 154.6494 | 206.4341 | 138.8509
2012-10-31 06:46 | 24.6397 | 228.3634 | 174.8247 | 226.5938 | 158.9484 | 72.3108 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2849 | 36.3394 | 83.033 | 15.904 | 20.1199 | 4.9851 | 83.0381 | 208.2435 | 154.7048 | 206.4739 | 138.8285
2012-10-31 06:46 | 24.6457 | 228.3733 | 174.8307 | 226.6037 | 158.9428 | 72.3084 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2849 | 36.3386 | 83.0289 | 15.904 | 20.146 | 4.9849 | 83.034 | 208.2273 | 154.6847 | 206.4577 | 138.7968
2012-10-31 06:46 | 24.6434 | 228.4064 | 174.8166 | 226.5897 | 159.0025 | 72.2992 | 0.014376 | 0.35466 | 0.005099 | 24.6702 | 2.2848 | 36.3378 | 83.025 | 15.904 | 20.1316 | 4.9843 | 83.0301 | 208.2748 | 154.685 | 206.4581 | 138.8709
2012-10-31 06:47 | 24.6464 | 228.4094 | 174.8079 | 226.6359 | 158.9241 | 72.3056 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2848 | 36.3382 | 83.0267 | 15.9041 | 20.1386 | 4.9847 | 83.0318 | 208.2708 | 154.6693 | 206.4973 | 138.7855
2012-10-31 06:47 | 24.6382 | 228.4287 | 174.7841 | 226.6238 | 158.9896 | 72.3073 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2848 | 36.3381 | 83.0262 | 15.9041 | 20.1264 | 4.9849 | 83.0313 | 208.3023 | 154.6577 | 206.4974 | 138.8632
2012-10-31 06:47 | 24.6397 | 228.4066 | 174.8012 | 226.6489 | 159.0803 | 72.3096 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2848 | 36.3371 | 83.0223 | 15.904 | 20.156 | 4.985 | 83.0274 | 208.2506 | 154.6452 | 206.4929 | 138.9243
2012-10-31 06:47 | 24.6397 | 228.4459 | 174.8637 | 226.6528 | 159.0919 | 72.3027 | 0.014386 | 0.35478 | 0.005104 | 24.6611 | 2.2787 | 36.2389 | 82.576 | 15.9037 | 20.1359 | 4.9845 | 82.5811 | 208.31 | 154.7278 | 206.5169 | 138.956
2012-10-31 06:47 | 24.639 | 228.4649 | 174.8787 | 226.6246 | 159.0835 | 72.3044 | 0.014382 | 0.35472 | 0.005102 | 24.664 | 2.2778 | 36.2259 | 82.5167 | 15.9037 | 20.1393 | 4.9847 | 82.5218 | 208.3256 | 154.7394 | 206.4853 | 138.9442
2012-10-31 06:47 | 24.6322 | 228.4935 | 174.8445 | 226.6335 | 158.1692 | 72.3009 | 0.014382 | 0.35463 | 0.0051 | 24.6579 | 2.2772 | 36.2161 | 82.4715 | 15.9037 | 20.1284 | 4.9844 | 82.4766 | 208.3651 | 154.7161 | 206.5051 | 138.0408
2012-10-31 06:47 | 24.633 | 228.4038 | 174.6694 | 226.6579 | 158.0886 | 72.2992 | 0.014379 | 0.35454 | 0.005098 | 24.6571 | 2.2773 | 36.2168 | 82.475 | 15.9037 | 20.1373 | 4.9843 | 82.4801 | 208.2665 | 154.5321 | 206.5206 | 137.9513
2012-10-31 06:47 | 24.6285 | 228.3993 | 174.618 | 226.6691 | 158.6696 | 72.2998 | 0.014373 | 0.35444 | 0.005094 | 24.6603 | 2.2775 | 36.2213 | 82.4954 | 15.9037 | 20.1087 | 4.9843 | 82.5005 | 208.2906 | 154.5093 | 206.5604 | 138.5609
2012-10-31 06:47 | 24.6218 | 228.3808 | 174.627 | 226.6349 | 158.7482 | 72.2876 | 0.014379 | 0.35452 | 0.005098 | 24.6551 | 2.278 | 36.2279 | 82.5259 | 15.9036 | 20.106 | 4.9835 | 82.531 | 208.2748 | 154.521 | 206.5289 | 138.6422
2012-10-31 06:47 | 24.6255 | 228.4003 | 174.6502 | 226.6229 | 158.907 | 72.2934 | 0.014363 | 0.35436 | 0.00509 | 24.6714 | 2.2784 | 36.2352 | 82.559 | 15.9037 | 20.1298 | 4.9839 | 82.5641 | 208.2705 | 154.5204 | 206.4931 | 138.7772
2012-10-31 06:47 | 24.621 | 228.3997 | 174.6653 | 226.6498 | 158.6854 | 72.2998 | 0.01437 | 0.35441 | 0.005093 | 24.6635 | 2.2822 | 36.2953 | 82.8318 | 15.9039 | 20.1092 | 4.9843 | 82.8369 | 208.2905 | 154.5561 | 206.5406 | 138.5762
2012-10-31 06:47 | 24.621 | 228.4036 | 174.6887 | 226.6026 | 158.7009 | 72.305 | 0.014357 | 0.35434 | 0.005087 | 24.6807 | 2.2846 | 36.3349 | 83.0121 | 15.904 | 20.1453 | 4.9847 | 83.0172 | 208.2583 | 154.5434 | 206.4573 | 138.5556
2012-10-31 06:47 | 24.6158 | 228.4377 | 174.6171 | 226.6368 | 158.5638 | 72.3084 | 0.014367 | 0.35443 | 0.005092 | 24.6696 | 2.2858 | 36.3524 | 83.0927 | 15.9039 | 20.1642 | 4.9849 | 83.0978 | 208.2735 | 154.4529 | 206.4726 | 138.3996
2012-10-31 06:47 | 24.615 | 228.4645 | 174.5889 | 226.5927 | 158.7724 | 72.305 | 0.01437 | 0.35446 | 0.005094 | 24.6665 | 2.2867 | 36.368 | 83.1636 | 15.904 | 20.1112 | 4.9847 | 83.1687 | 208.3533 | 154.4777 | 206.4815 | 138.6612
2012-10-31 06:47 | 24.6098 | 228.4396 | 174.615 | 226.615 | 158.7556 | 72.3125 | 0.014376 | 0.35452 | 0.005097 | 24.6602 | 2.2875 | 36.3805 | 83.2207 | 15.904 | 20.1542 | 4.9852 | 83.2258 | 208.2854 | 154.4608 | 206.4608 | 138.6014
2012-10-31 06:47 | 24.6045 | 228.4304 | 174.6566 | 226.6019 | 158.7852 | 72.3165 | 0.014379 | 0.35454 | 0.005098 | 24.6571 | 2.2878 | 36.3855 | 83.2432 | 15.9041 | 20.1328 | 4.9855 | 83.2483 | 208.2976 | 154.5238 | 206.4691 | 138.6524
2012-10-31 06:47 | 24.6075 | 228.4373 | 174.6439 | 226.6127 | 158.6913 | 72.3223 | 0.014376 | 0.35462 | 0.005098 | 24.6672 | 2.2878 | 36.3855 | 83.2437 | 15.904 | 20.1439 | 4.9859 | 83.2488 | 208.2934 | 154.5 | 206.4688 | 138.5474
2012-10-31 06:47 | 24.6083 | 228.4774 | 174.6096 | 226.5978 | 158.6533 | 72.3021 | 0.014395 | 0.35454 | 0.005104 | 24.6297 | 2.2879 | 36.3871 | 83.2513 | 15.9039 | 20.1527 | 4.9845 | 83.2565 | 208.3247 | 154.4569 | 206.4451 | 138.5006
2012-10-31 06:47 | 24.609 | 228.4192 | 174.6142 | 226.6103 | 158.5144 | 72.3223 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.288 | 36.3888 | 83.2589 | 15.9039 | 20.1534 | 4.9859 | 83.264 | 208.2658 | 154.4608 | 206.4569 | 138.361
2012-10-31 06:47 | 24.6128 | 228.4112 | 174.5906 | 226.6298 | 158.5143 | 72.3246 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.288 | 36.3879 | 83.2552 | 15.9038 | 20.1331 | 4.9861 | 83.2603 | 208.2781 | 154.4575 | 206.4967 | 138.3812
2012-10-31 06:48 | 24.612 | 228.4379 | 174.5742 | 226.6369 | 158.4825 | 72.32 | 0.014386 | 0.35454 | 0.0051 | 24.6451 | 2.2879 | 36.3867 | 83.2502 | 15.9037 | 20.1082 | 4.9857 | 83.2554 | 208.3297 | 154.466 | 206.5287 | 138.3743
2012-10-31 06:48 | 24.6128 | 228.4544 | 174.5398 | 226.6928 | 158.5414 | 72.3275 | 0.014379 | 0.35457 | 0.005098 | 24.659 | 2.2879 | 36.3856 | 83.245 | 15.9038 | 20.1291 | 4.9863 | 83.2501 | 208.3253 | 154.4107 | 206.5637 | 138.4123
2012-10-31 06:48 | 24.6105 | 228.4718 | 174.5883 | 226.6787 | 158.5042 | 72.3275 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2879 | 36.3864 | 83.249 | 15.9037 | 20.1108 | 4.9863 | 83.2542 | 208.361 | 154.4775 | 206.5679 | 138.3934
2012-10-31 06:48 | 24.615 | 228.433 | 174.5694 | 226.6596 | 158.5863 | 72.3287 | 0.014382 | 0.35463 | 0.0051 | 24.6579 | 2.288 | 36.3869 | 83.2515 | 15.9037 | 20.1153 | 4.9863 | 83.2566 | 208.3177 | 154.4541 | 206.5443 | 138.471
2012-10-31 06:48 | 24.6083 | 228.4342 | 174.5588 | 226.6411 | 158.6804 | 72.3252 | 0.014382 | 0.35456 | 0.005099 | 24.6529 | 2.2879 | 36.386 | 83.2478 | 15.9036 | 20.0965 | 4.9861 | 83.2529 | 208.3377 | 154.4623 | 206.5446 | 138.5839
2012-10-31 06:48 | 24.6135 | 228.4237 | 174.5366 | 226.7092 | 158.4529 | 72.3246 | 0.014386 | 0.35457 | 0.005101 | 24.647 | 2.2878 | 36.3848 | 83.2428 | 15.9036 | 20.1218 | 4.9861 | 83.248 | 208.3019 | 154.4148 | 206.5874 | 138.3311
2012-10-31 06:48 | 24.6098 | 228.4278 | 174.529 | 226.678 | 158.4919 | 72.3183 | 0.014373 | 0.35453 | 0.005096 | 24.6663 | 2.2878 | 36.3845 | 83.2414 | 15.9035 | 20.094 | 4.9856 | 83.2465 | 208.3338 | 154.435 | 206.584 | 138.3979
2012-10-31 06:48 | 24.6031 | 228.4408 | 174.5184 | 226.6634 | 158.6713 | 72.3183 | 0.014373 | 0.3546 | 0.005097 | 24.6713 | 2.2878 | 36.3843 | 83.2407 | 15.9035 | 20.0873 | 4.9856 | 83.2458 | 208.3535 | 154.4311 | 206.5761 | 138.584
2012-10-31 06:48 | 24.612 | 228.4536 | 174.5859 | 226.6802 | 158.7927 | 72.3333 | 0.014386 | 0.35462 | 0.005102 | 24.6501 | 2.2879 | 36.3858 | 83.2477 | 15.9035 | 20.0761 | 4.9867 | 83.2528 | 208.3775 | 154.5098 | 206.6041 | 138.7166
2012-10-31 06:48 | 24.6143 | 228.4009 | 174.5921 | 226.7218 | 158.8338 | 72.3264 | 0.014395 | 0.35463 | 0.005105 | 24.6356 | 2.2878 | 36.3845 | 83.2417 | 15.9034 | 20.1667 | 4.9862 | 83.2468 | 208.2342 | 154.4254 | 206.5551 | 138.6671
2012-10-31 06:48 | 24.6128 | 228.4583 | 174.6141 | 226.7124 | 158.8711 | 72.3269 | 0.014386 | 0.35466 | 0.005102 | 24.6531 | 2.2878 | 36.3832 | 83.2359 | 15.9035 | 20.1492 | 4.9862 | 83.241 | 208.3091 | 154.4649 | 206.5632 | 138.7219
2012-10-31 06:48 | 24.6075 | 228.4727 | 174.6596 | 226.6757 | 158.7921 | 72.3264 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2877 | 36.3826 | 83.2332 | 15.9034 | 20.1198 | 4.9862 | 83.2383 | 208.3529 | 154.5398 | 206.5559 | 138.6723
2012-10-31 06:48 | 24.6165 | 228.4502 | 174.6959 | 226.724 | 158.7701 | 72.3298 | 0.014376 | 0.35464 | 0.005098 | 24.6692 | 2.2876 | 36.3818 | 83.2285 | 15.9036 | 20.1087 | 4.9864 | 83.2336 | 208.3415 | 154.5872 | 206.6153 | 138.6614
2012-10-31 06:48 | 24.609 | 228.4506 | 174.6572 | 226.6968 | 158.8712 | 72.3258 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2876 | 36.3803 | 83.222 | 15.9035 | 20.1173 | 4.9861 | 83.2271 | 208.3333 | 154.5399 | 206.5795 | 138.7539
2012-10-31 06:48 | 24.6075 | 228.4334 | 174.6791 | 226.7386 | 158.8658 | 72.3293 | 0.014392 | 0.35463 | 0.005104 | 24.6408 | 2.2876 | 36.3804 | 83.2235 | 15.9034 | 20.1318 | 4.9864 | 83.2286 | 208.3016 | 154.5473 | 206.6068 | 138.734
2012-10-31 06:48 | 24.609 | 228.4742 | 174.6884 | 226.7204 | 158.8285 | 72.3281 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2875 | 36.3784 | 83.2145 | 15.9033 | 20.1253 | 4.9863 | 83.2196 | 208.3489 | 154.5631 | 206.5951 | 138.7032
2012-10-31 06:48 | 24.6075 | 228.4609 | 174.7495 | 226.7583 | 158.9938 | 72.3333 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2874 | 36.3769 | 83.2075 | 15.9033 | 20.1318 | 4.9867 | 83.2126 | 208.3291 | 154.6177 | 206.6265 | 138.862
2012-10-31 06:48 | 24.6045 | 228.4815 | 174.7582 | 226.771 | 158.9946 | 72.3223 | 0.014401 | 0.35466 | 0.005107 | 24.6274 | 2.2874 | 36.3763 | 83.2062 | 15.9031 | 20.1007 | 4.9859 | 83.2113 | 208.3808 | 154.6575 | 206.6703 | 138.8939
2012-10-31 06:48 | 24.5963 | 228.4929 | 174.7734 | 226.7628 | 158.9399 | 72.3258 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2874 | 36.3769 | 83.2091 | 15.903 | 20.1126 | 4.9861 | 83.2142 | 208.3803 | 154.6608 | 206.6502 | 138.8273
2012-10-31 06:49 | 24.6008 | 228.5368 | 174.8014 | 226.7712 | 159.0297 | 72.3298 | 0.014395 | 0.35462 | 0.005105 | 24.6347 | 2.2873 | 36.3757 | 83.2039 | 15.903 | 20.1051 | 4.9864 | 83.209 | 208.4317 | 154.6963 | 206.6661 | 138.9246
2012-10-31 06:49 | 24.5993 | 228.5471 | 174.7647 | 226.7501 | 158.9545 | 72.3373 | 0.014382 | 0.35466 | 0.005101 | 24.6599 | 2.2873 | 36.3744 | 83.1976 | 15.903 | 20.1357 | 4.9869 | 83.2027 | 208.4114 | 154.629 | 206.6144 | 138.8188
2012-10-31 06:49 | 24.5971 | 228.5567 | 174.8172 | 226.8265 | 158.9756 | 72.3431 | 0.014386 | 0.3546 | 0.005101 | 24.649 | 2.2872 | 36.3733 | 83.193 | 15.903 | 20.1375 | 4.9873 | 83.1981 | 208.4192 | 154.6797 | 206.689 | 138.8381
2012-10-31 06:49 | 24.5903 | 228.5302 | 174.8261 | 226.7961 | 159.0037 | 72.3339 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2871 | 36.3719 | 83.1869 | 15.9029 | 20.1106 | 4.9867 | 83.192 | 208.4196 | 154.7155 | 206.6855 | 138.8931
2012-10-31 06:49 | 24.5829 | 228.5503 | 174.8343 | 226.7848 | 158.9187 | 72.3391 | 0.014386 | 0.35462 | 0.005102 | 24.6501 | 2.2871 | 36.3716 | 83.1856 | 15.9029 | 20.0912 | 4.9871 | 83.1907 | 208.4591 | 154.7431 | 206.6936 | 138.8275
2012-10-31 06:49 | 24.5918 | 228.5396 | 174.8471 | 226.8173 | 158.9664 | 72.3327 | 0.014382 | 0.35467 | 0.005101 | 24.661 | 2.2871 | 36.3714 | 83.1843 | 15.903 | 20.1482 | 4.9866 | 83.1895 | 208.3914 | 154.6989 | 206.6691 | 138.8182
2012-10-31 06:49 | 24.5948 | 228.5661 | 174.8345 | 226.8006 | 158.8337 | 72.3437 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2871 | 36.3713 | 83.1842 | 15.9029 | 20.1111 | 4.9874 | 83.1893 | 208.455 | 154.7234 | 206.6895 | 138.7226
2012-10-31 06:49 | 24.5956 | 228.5316 | 174.8118 | 226.7896 | 158.8384 | 72.3477 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.287 | 36.3701 | 83.1792 | 15.9028 | 20.1199 | 4.9877 | 83.1843 | 208.4117 | 154.6919 | 206.6697 | 138.7185
2012-10-31 06:49 | 24.5918 | 228.5435 | 174.8002 | 226.7937 | 158.8229 | 72.3402 | 0.014379 | 0.35466 | 0.0051 | 24.6651 | 2.2869 | 36.3689 | 83.1733 | 15.9029 | 20.1201 | 4.9871 | 83.1784 | 208.4234 | 154.6801 | 206.6736 | 138.7028
2012-10-31 06:49 | 24.5918 | 228.5749 | 174.8002 | 226.7976 | 158.7725 | 72.3362 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2869 | 36.3681 | 83.1698 | 15.9029 | 20.1282 | 4.9869 | 83.1749 | 208.4467 | 154.672 | 206.6694 | 138.6443
2012-10-31 06:49 | 24.5888 | 228.5523 | 174.7933 | 226.8064 | 158.7075 | 72.3339 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2868 | 36.3672 | 83.1657 | 15.9029 | 20.1212 | 4.9867 | 83.1708 | 208.4311 | 154.6721 | 206.6852 | 138.5863
2012-10-31 06:49 | 24.5903 | 228.5695 | 174.7479 | 226.8354 | 158.7826 | 72.3356 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2868 | 36.3664 | 83.1619 | 15.9029 | 20.1106 | 4.9868 | 83.1671 | 208.4589 | 154.6373 | 206.7248 | 138.672
2012-10-31 06:49 | 24.5926 | 228.5679 | 174.7815 | 226.8299 | 158.8625 | 72.3373 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2867 | 36.3652 | 83.1557 | 15.9031 | 20.137 | 4.9869 | 83.1608 | 208.4309 | 154.6445 | 206.6929 | 138.7255
2012-10-31 06:49 | 24.5948 | 228.5426 | 174.811 | 226.8163 | 158.9772 | 72.3379 | 0.014379 | 0.35467 | 0.0051 | 24.6661 | 2.2866 | 36.3635 | 83.1489 | 15.9028 | 20.0991 | 4.987 | 83.154 | 208.4435 | 154.7119 | 206.7172 | 138.8781
2012-10-31 06:49 | 24.5971 | 228.5645 | 174.8211 | 226.8422 | 158.7894 | 72.3373 | 0.01442 | 0.35469 | 0.005115 | 24.5969 | 2.2866 | 36.3638 | 83.1504 | 15.9028 | 20.1535 | 4.9869 | 83.1555 | 208.411 | 154.6676 | 206.6887 | 138.6359
2012-10-31 06:49 | 24.5926 | 228.5639 | 174.7776 | 226.8653 | 158.8548 | 72.3362 | 0.014376 | 0.35475 | 0.0051 | 24.6763 | 2.2865 | 36.3615 | 83.1401 | 15.9027 | 20.1209 | 4.9869 | 83.1452 | 208.443 | 154.6567 | 206.7444 | 138.7339
2012-10-31 06:49 | 24.5956 | 228.5119 | 174.7727 | 226.8486 | 158.9431 | 72.335 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2864 | 36.3603 | 83.1344 | 15.9028 | 20.1039 | 4.9868 | 83.1395 | 208.408 | 154.6688 | 206.7447 | 138.8392
2012-10-31 06:49 | 24.5948 | 228.574 | 174.7993 | 226.8439 | 158.9811 | 72.3414 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2864 | 36.3595 | 83.1315 | 15.9027 | 20.1312 | 4.9872 | 83.1366 | 208.4428 | 154.6681 | 206.7127 | 138.8499
2012-10-31 06:49 | 24.5986 | 228.5346 | 174.8344 | 226.8359 | 159.078 | 72.3264 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2864 | 36.3598 | 83.1326 | 15.9027 | 20.143 | 4.9862 | 83.1377 | 208.3916 | 154.6914 | 206.6929 | 138.935
2012-10-31 06:49 | 24.6016 | 228.5808 | 174.853 | 226.8389 | 159.1081 | 72.3489 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2864 | 36.3598 | 83.1327 | 15.9027 | 20.0898 | 4.9877 | 83.1378 | 208.491 | 154.7632 | 206.7491 | 139.0183
2012-10-31 06:49 | 24.6031 | 228.5941 | 174.9014 | 226.8836 | 159.001 | 72.3356 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.2864 | 36.3597 | 83.1325 | 15.9027 | 20.1194 | 4.9868 | 83.1376 | 208.4747 | 154.782 | 206.7642 | 138.8816
2012-10-31 06:49 | 24.5978 | 228.6163 | 174.8531 | 226.8783 | 158.9414 | 72.3437 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.2864 | 36.3595 | 83.1317 | 15.9026 | 20.1302 | 4.9874 | 83.1368 | 208.4861 | 154.7229 | 206.7481 | 138.8112
2012-10-31 06:49 | 24.6045 | 228.5955 | 174.8989 | 226.8732 | 158.9985 | 72.3443 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2864 | 36.3589 | 83.1295 | 15.9026 | 20.1609 | 4.9874 | 83.1346 | 208.4346 | 154.738 | 206.7123 | 138.8376
2012-10-31 06:50 | 24.6023 | 228.5854 | 174.928 | 226.8868 | 158.9537 | 72.3402 | 0.014382 | 0.35473 | 0.005102 | 24.6649 | 2.2863 | 36.3578 | 83.1251 | 15.9024 | 20.1467 | 4.9871 | 83.1302 | 208.4387 | 154.7813 | 206.7401 | 138.807
2012-10-31 06:50 | 24.6038 | 228.6223 | 174.8943 | 226.9001 | 158.7457 | 72.3443 | 0.014404 | 0.35476 | 0.00511 | 24.6293 | 2.2863 | 36.3572 | 83.1225 | 15.9024 | 20.1723 | 4.9874 | 83.1276 | 208.45 | 154.722 | 206.7278 | 138.5734
2012-10-31 06:50 | 24.6031 | 228.6177 | 174.8701 | 226.8718 | 158.8187 | 72.3408 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2862 | 36.3564 | 83.1186 | 15.9024 | 20.1676 | 4.9872 | 83.1237 | 208.4501 | 154.7025 | 206.7042 | 138.6511
2012-10-31 06:50 | 24.6031 | 228.6256 | 174.8545 | 226.8836 | 158.9583 | 72.3547 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2861 | 36.3554 | 83.1136 | 15.9025 | 20.1635 | 4.9881 | 83.1187 | 208.4621 | 154.691 | 206.7201 | 138.7948
2012-10-31 06:50 | 24.6053 | 228.616 | 174.9427 | 226.8819 | 158.8519 | 72.3414 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2861 | 36.3537 | 83.1067 | 15.9024 | 20.1497 | 4.9872 | 83.1118 | 208.4663 | 154.793 | 206.7322 | 138.7022
2012-10-31 06:50 | 24.6083 | 228.6504 | 174.9183 | 226.8849 | 158.8123 | 72.3466 | 0.014408 | 0.3547 | 0.005111 | 24.6184 | 2.286 | 36.3521 | 83.0998 | 15.9023 | 20.1647 | 4.9876 | 83.105 | 208.4857 | 154.7536 | 206.7202 | 138.6476