2012-10-31 06:50 | 24.6053 | 228.6356 | 174.8606 | 226.9094 | 158.8985 | 72.3495 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.286 | 36.3521 | 83.0994 | 15.9024 | 20.1858 | 4.9878 | 83.1045 | 208.4498 | 154.6748 | 206.7236 | 138.7127
2012-10-31 06:50 | 24.6023 | 228.5933 | 174.8498 | 226.8592 | 158.9653 | 72.3235 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2859 | 36.3511 | 83.095 | 15.9023 | 20.1989 | 4.986 | 83.1001 | 208.3944 | 154.6509 | 206.6603 | 138.7664
2012-10-31 06:50 | 24.6031 | 228.6256 | 174.8975 | 226.8797 | 158.9079 | 72.3431 | 0.014389 | 0.35479 | 0.005105 | 24.657 | 2.2859 | 36.3519 | 83.0983 | 15.9024 | 20.2077 | 4.9873 | 83.1034 | 208.4179 | 154.6898 | 206.672 | 138.7002
2012-10-31 06:50 | 24.609 | 228.6275 | 174.9425 | 226.9407 | 158.875 | 72.3373 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2859 | 36.3514 | 83.0962 | 15.9023 | 20.2336 | 4.9869 | 83.1013 | 208.3939 | 154.7089 | 206.7071 | 138.6414
2012-10-31 06:50 | 24.6068 | 228.6214 | 174.9051 | 226.8795 | 158.8147 | 72.3431 | 0.014398 | 0.35472 | 0.005107 | 24.6365 | 2.2859 | 36.351 | 83.0951 | 15.9022 | 20.2274 | 4.9873 | 83.1002 | 208.394 | 154.6777 | 206.6521 | 138.5873
2012-10-31 06:50 | 24.609 | 228.5921 | 174.8995 | 226.9367 | 158.8246 | 72.3454 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2859 | 36.3502 | 83.0914 | 15.9022 | 20.1815 | 4.9875 | 83.0965 | 208.4106 | 154.718 | 206.7552 | 138.6431
2012-10-31 06:50 | 24.615 | 228.6925 | 174.8469 | 226.9349 | 158.8422 | 72.3483 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2859 | 36.35 | 83.0909 | 15.9022 | 20.2035 | 4.9877 | 83.096 | 208.489 | 154.6434 | 206.7314 | 138.6387
2012-10-31 06:50 | 24.612 | 228.6384 | 174.8595 | 226.9083 | 158.8548 | 72.3472 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2858 | 36.3496 | 83.089 | 15.9021 | 20.1724 | 4.9876 | 83.0941 | 208.466 | 154.6871 | 206.7359 | 138.6824
2012-10-31 06:50 | 24.6158 | 228.65 | 174.8398 | 226.9239 | 158.7073 | 72.3443 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2858 | 36.3488 | 83.0856 | 15.9021 | 20.1401 | 4.9874 | 83.0907 | 208.5099 | 154.6997 | 206.7838 | 138.5672
2012-10-31 06:50 | 24.6075 | 228.6064 | 174.812 | 226.9116 | 158.7417 | 72.3495 | 0.014395 | 0.35479 | 0.005107 | 24.6467 | 2.2858 | 36.3487 | 83.0853 | 15.9021 | 20.1519 | 4.9878 | 83.0904 | 208.4545 | 154.6601 | 206.7597 | 138.5898
2012-10-31 06:50 | 24.6053 | 228.6042 | 174.8137 | 226.9409 | 158.914 | 72.3373 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.2857 | 36.3472 | 83.0782 | 15.9021 | 20.1577 | 4.9869 | 83.0833 | 208.4465 | 154.656 | 206.7832 | 138.7563
2012-10-31 06:50 | 24.606 | 228.652 | 174.83 | 226.9259 | 158.9574 | 72.3402 | 0.014382 | 0.35476 | 0.005102 | 24.6669 | 2.2856 | 36.3466 | 83.0753 | 15.9021 | 20.1464 | 4.9871 | 83.0804 | 208.5056 | 154.6836 | 206.7795 | 138.811
2012-10-31 06:50 | 24.6158 | 228.7012 | 174.8789 | 226.9357 | 158.8741 | 72.3368 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2856 | 36.3464 | 83.0749 | 15.902 | 20.1642 | 4.9869 | 83.08 | 208.537 | 154.7147 | 206.7715 | 138.7099
2012-10-31 06:50 | 24.606 | 228.6638 | 174.8379 | 226.8944 | 158.8488 | 72.3385 | 0.014386 | 0.35476 | 0.005104 | 24.6601 | 2.2856 | 36.3465 | 83.0752 | 15.902 | 20.1985 | 4.987 | 83.0803 | 208.4653 | 154.6394 | 206.6959 | 138.6503
2012-10-31 06:50 | 24.6031 | 228.657 | 174.835 | 226.9269 | 158.8536 | 72.3414 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2856 | 36.3454 | 83.07 | 15.9021 | 20.1194 | 4.9872 | 83.0751 | 208.5376 | 154.7156 | 206.8075 | 138.7342
2012-10-31 06:50 | 24.6045 | 228.6623 | 174.8285 | 226.9204 | 158.8007 | 72.3385 | 0.014401 | 0.35473 | 0.005108 | 24.6324 | 2.2855 | 36.3445 | 83.0661 | 15.9021 | 20.177 | 4.987 | 83.0712 | 208.4853 | 154.6515 | 206.7434 | 138.6237
2012-10-31 06:50 | 24.5978 | 228.6556 | 174.7867 | 226.9098 | 158.8328 | 72.3298 | 0.014389 | 0.35478 | 0.005105 | 24.656 | 2.2854 | 36.343 | 83.0595 | 15.9021 | 20.1422 | 4.9864 | 83.0646 | 208.5134 | 154.6445 | 206.7676 | 138.6906
2012-10-31 06:51 | 24.6038 | 228.6459 | 174.82 | 226.9158 | 158.7806 | 72.3385 | 0.014389 | 0.35476 | 0.005105 | 24.6549 | 2.2854 | 36.3431 | 83.0602 | 15.902 | 20.1642 | 4.987 | 83.0653 | 208.4817 | 154.6558 | 206.7516 | 138.6164
2012-10-31 06:51 | 24.6045 | 228.6859 | 174.8246 | 226.944 | 158.8395 | 72.3356 | 0.014401 | 0.35466 | 0.005107 | 24.6274 | 2.2854 | 36.343 | 83.0595 | 15.902 | 20.181 | 4.9868 | 83.0646 | 208.5049 | 154.6436 | 206.763 | 138.6585
2012-10-31 06:51 | 24.5971 | 228.6667 | 174.7938 | 226.9091 | 158.9058 | 72.3339 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2854 | 36.3418 | 83.0543 | 15.9019 | 20.1535 | 4.9867 | 83.0594 | 208.5132 | 154.6403 | 206.7556 | 138.7523
2012-10-31 06:51 | 24.6083 | 228.6583 | 174.7776 | 226.9006 | 158.8627 | 72.3402 | 0.014392 | 0.35478 | 0.005106 | 24.6508 | 2.2853 | 36.3411 | 83.0511 | 15.902 | 20.1647 | 4.9871 | 83.0562 | 208.4936 | 154.6129 | 206.7359 | 138.698
2012-10-31 06:51 | 24.5978 | 228.6399 | 174.7945 | 226.9019 | 158.8561 | 72.3362 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2853 | 36.3404 | 83.0485 | 15.9018 | 20.1663 | 4.9869 | 83.0536 | 208.4736 | 154.6282 | 206.7356 | 138.6898
2012-10-31 06:51 | 24.6068 | 228.6371 | 174.8426 | 226.9109 | 158.6052 | 72.3397 | 0.014382 | 0.35472 | 0.005102 | 24.664 | 2.2853 | 36.3399 | 83.046 | 15.9018 | 20.1151 | 4.9871 | 83.0511 | 208.522 | 154.7275 | 206.7958 | 138.4901
2012-10-31 06:51 | 24.6031 | 228.6688 | 174.7841 | 226.9269 | 158.6946 | 72.3321 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2853 | 36.3397 | 83.0458 | 15.9018 | 20.1355 | 4.9866 | 83.0509 | 208.5333 | 154.6486 | 206.7914 | 138.5591
2012-10-31 06:51 | 24.5978 | 228.695 | 174.7437 | 226.9255 | 158.7863 | 72.3379 | 0.014382 | 0.35467 | 0.005101 | 24.661 | 2.2852 | 36.3391 | 83.0437 | 15.9016 | 20.1542 | 4.987 | 83.0488 | 208.5408 | 154.5895 | 206.7713 | 138.6321
2012-10-31 06:51 | 24.5986 | 228.684 | 174.7288 | 226.9303 | 158.95 | 72.3454 | 0.014373 | 0.35466 | 0.005098 | 24.6754 | 2.2852 | 36.3386 | 83.0411 | 15.9017 | 20.143 | 4.9875 | 83.0462 | 208.541 | 154.5858 | 206.7873 | 138.807
2012-10-31 06:51 | 24.5986 | 228.6407 | 174.8187 | 226.9342 | 158.9151 | 72.3518 | 0.014379 | 0.3547 | 0.0051 | 24.6681 | 2.2852 | 36.3392 | 83.044 | 15.9017 | 20.139 | 4.9879 | 83.0491 | 208.5017 | 154.6797 | 206.7952 | 138.7761
2012-10-31 06:51 | 24.5993 | 228.6807 | 174.7803 | 226.9349 | 158.7645 | 72.3466 | 0.014386 | 0.35479 | 0.005104 | 24.6621 | 2.2852 | 36.3388 | 83.0421 | 15.9017 | 20.1357 | 4.9876 | 83.0472 | 208.545 | 154.6446 | 206.7992 | 138.6288
2012-10-31 06:51 | 24.5986 | 228.6761 | 174.7757 | 226.9224 | 158.7289 | 72.3414 | 0.014386 | 0.35478 | 0.005104 | 24.6611 | 2.2798 | 36.2518 | 82.6459 | 15.9015 | 20.1109 | 4.9872 | 82.651 | 208.5652 | 154.6648 | 206.8115 | 138.618
2012-10-31 06:51 | 24.5963 | 228.717 | 174.7383 | 226.928 | 158.4978 | 72.3373 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2783 | 36.2281 | 82.5382 | 15.9014 | 20.1327 | 4.9869 | 82.5433 | 208.5843 | 154.6056 | 206.7953 | 138.3651
2012-10-31 06:51 | 24.5918 | 228.6811 | 174.6321 | 226.9392 | 158.6406 | 72.3356 | 0.014398 | 0.35466 | 0.005106 | 24.6325 | 2.2775 | 36.2162 | 82.4842 | 15.9014 | 20.084 | 4.9868 | 82.4893 | 208.5971 | 154.5481 | 206.8552 | 138.5566
2012-10-31 06:51 | 24.5858 | 228.6987 | 174.6301 | 226.9529 | 158.9449 | 72.3316 | 0.014376 | 0.35454 | 0.005097 | 24.6622 | 2.2774 | 36.2135 | 82.4718 | 15.9014 | 20.058 | 4.9865 | 82.4769 | 208.6407 | 154.5721 | 206.8949 | 138.8869
2012-10-31 06:51 | 24.5873 | 228.653 | 174.6863 | 226.8993 | 158.7292 | 72.3304 | 0.014376 | 0.35453 | 0.005097 | 24.6612 | 2.2778 | 36.2193 | 82.4986 | 15.9014 | 20.0956 | 4.9865 | 82.5037 | 208.5574 | 154.5907 | 206.8037 | 138.6336
2012-10-31 06:51 | 24.5754 | 228.6568 | 174.6509 | 226.8717 | 158.6863 | 72.3316 | 0.014376 | 0.35449 | 0.005096 | 24.6582 | 2.2782 | 36.2271 | 82.5332 | 15.9015 | 20.0114 | 4.9865 | 82.5383 | 208.6454 | 154.6395 | 206.8603 | 138.6749
2012-10-31 06:51 | 24.5814 | 228.6903 | 174.5514 | 226.917 | 158.0176 | 72.3269 | 0.014373 | 0.35439 | 0.005094 | 24.6563 | 2.2786 | 36.2323 | 82.5573 | 15.9014 | 20.0375 | 4.9862 | 82.5624 | 208.6528 | 154.5139 | 206.8795 | 137.9801
2012-10-31 06:51 | 24.5746 | 228.6757 | 174.5172 | 226.8866 | 158.1775 | 72.3229 | 0.014357 | 0.35444 | 0.005089 | 24.6877 | 2.2806 | 36.2656 | 82.7081 | 15.9016 | 20.0267 | 4.9859 | 82.7132 | 208.649 | 154.4905 | 206.8599 | 138.1508
2012-10-31 06:51 | 24.5627 | 228.6677 | 174.4467 | 226.8826 | 158.2626 | 72.3368 | 0.014379 | 0.35444 | 0.005097 | 24.65 | 2.2846 | 36.3295 | 82.9993 | 15.9017 | 19.9747 | 4.9869 | 83.0044 | 208.693 | 154.472 | 206.9079 | 138.2879
2012-10-31 06:51 | 24.5634 | 228.6763 | 174.467 | 226.8479 | 157.8135 | 72.3414 | 0.01436 | 0.35443 | 0.00509 | 24.6816 | 2.2861 | 36.3523 | 83.1038 | 15.9016 | 20.0075 | 4.9872 | 83.1089 | 208.6688 | 154.4595 | 206.8404 | 137.806
2012-10-31 06:51 | 24.5559 | 228.6609 | 174.311 | 226.8364 | 157.8642 | 72.3362 | 0.014367 | 0.35441 | 0.005092 | 24.6686 | 2.287 | 36.367 | 83.1705 | 15.9017 | 20.004 | 4.9869 | 83.1756 | 208.6569 | 154.307 | 206.8324 | 137.8602
2012-10-31 06:52 | 24.5492 | 228.7211 | 174.2965 | 226.8573 | 158.3111 | 72.346 | 0.014386 | 0.35439 | 0.005098 | 24.634 | 2.2875 | 36.3747 | 83.2065 | 15.9016 | 19.9772 | 4.9875 | 83.2116 | 208.7439 | 154.3193 | 206.8801 | 138.3339
2012-10-31 06:52 | 24.5484 | 228.7203 | 174.2996 | 226.8368 | 158.4189 | 72.3472 | 0.014382 | 0.35452 | 0.005099 | 24.6499 | 2.2878 | 36.3806 | 83.2328 | 15.9017 | 19.9483 | 4.9876 | 83.2379 | 208.772 | 154.3513 | 206.8885 | 138.4706
2012-10-31 06:52 | 24.5455 | 228.682 | 174.2967 | 226.8654 | 158.5905 | 72.3408 | 0.014392 | 0.35453 | 0.005102 | 24.6338 | 2.2881 | 36.384 | 83.2491 | 15.9016 | 19.9575 | 4.9872 | 83.2542 | 208.7245 | 154.3392 | 206.9079 | 138.633
2012-10-31 06:52 | 24.5477 | 228.7038 | 174.3379 | 226.844 | 158.232 | 72.3466 | 0.014382 | 0.35453 | 0.005099 | 24.6509 | 2.2882 | 36.3863 | 83.2596 | 15.9016 | 19.9597 | 4.9876 | 83.2647 | 208.7441 | 154.3782 | 206.8843 | 138.2723
2012-10-31 06:52 | 24.544 | 228.6923 | 174.2834 | 226.8127 | 158.1935 | 72.3397 | 0.01436 | 0.35457 | 0.005092 | 24.6916 | 2.2883 | 36.3875 | 83.2655 | 15.9015 | 19.972 | 4.9871 | 83.2706 | 208.7203 | 154.3114 | 206.8407 | 138.2215
2012-10-31 06:52 | 24.5492 | 228.7093 | 174.2847 | 226.8297 | 158.4274 | 72.3449 | 0.014386 | 0.35454 | 0.0051 | 24.6451 | 2.2883 | 36.3879 | 83.2671 | 15.9015 | 19.9692 | 4.9875 | 83.2722 | 208.7401 | 154.3155 | 206.8605 | 138.4582
2012-10-31 06:52 | 24.5417 | 228.69 | 174.3007 | 226.8262 | 158.5673 | 72.3524 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2883 | 36.3883 | 83.2689 | 15.9016 | 19.9858 | 4.988 | 83.274 | 208.7042 | 154.3149 | 206.8404 | 138.5815
2012-10-31 06:52 | 24.544 | 228.7276 | 174.3264 | 226.8206 | 158.6976 | 72.3512 | 0.014373 | 0.35463 | 0.005097 | 24.6733 | 2.2883 | 36.3879 | 83.2679 | 15.9015 | 19.96 | 4.9879 | 83.273 | 208.7676 | 154.3664 | 206.8606 | 138.7376
2012-10-31 06:52 | 24.5327 | 228.6456 | 174.362 | 226.8447 | 158.7095 | 72.3541 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2883 | 36.3874 | 83.2651 | 15.9016 | 19.9647 | 4.9881 | 83.2702 | 208.6809 | 154.3973 | 206.88 | 138.7448
2012-10-31 06:52 | 24.5312 | 228.7188 | 174.4035 | 226.8275 | 158.6731 | 72.3541 | 0.01437 | 0.35464 | 0.005096 | 24.6795 | 2.2883 | 36.3871 | 83.2639 | 15.9015 | 19.9793 | 4.9881 | 83.269 | 208.7395 | 154.4242 | 206.8482 | 138.6938
2012-10-31 06:52 | 24.535 | 228.7186 | 174.4425 | 226.8352 | 158.4675 | 72.346 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2883 | 36.3867 | 83.2619 | 15.9016 | 19.963 | 4.9875 | 83.267 | 208.7556 | 154.4795 | 206.8722 | 138.5045
2012-10-31 06:52 | 24.5342 | 228.71 | 174.4104 | 226.8108 | 158.5404 | 72.3506 | 0.014382 | 0.35463 | 0.0051 | 24.6579 | 2.2882 | 36.3863 | 83.26 | 15.9016 | 19.9983 | 4.9879 | 83.2651 | 208.7117 | 154.4121 | 206.8125 | 138.5421
2012-10-31 06:52 | 24.5365 | 228.6966 | 174.4205 | 226.8721 | 158.6125 | 72.3547 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2882 | 36.3858 | 83.2586 | 15.9014 | 20.0488 | 4.9881 | 83.2637 | 208.6478 | 154.3717 | 206.8233 | 138.5637
2012-10-31 06:52 | 24.5417 | 228.7529 | 174.4726 | 226.8891 | 158.8077 | 72.3622 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2883 | 36.3864 | 83.2613 | 15.9014 | 20.0219 | 4.9887 | 83.2664 | 208.731 | 154.4507 | 206.8672 | 138.7858
2012-10-31 06:52 | 24.5425 | 228.7497 | 174.5125 | 226.827 | 158.8279 | 72.3593 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2882 | 36.3856 | 83.2574 | 15.9014 | 19.9946 | 4.9885 | 83.2625 | 208.7551 | 154.5179 | 206.8324 | 138.8333
2012-10-31 06:52 | 24.5365 | 228.7123 | 174.5651 | 226.8288 | 158.7599 | 72.3495 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2882 | 36.3855 | 83.2564 | 15.9015 | 19.9725 | 4.9878 | 83.2615 | 208.7398 | 154.5926 | 206.8563 | 138.7874
2012-10-31 06:52 | 24.5432 | 228.7544 | 174.564 | 226.8591 | 158.7472 | 72.3518 | 0.014382 | 0.35464 | 0.005101 | 24.6589 | 2.2881 | 36.3845 | 83.2529 | 15.9014 | 19.9792 | 4.9879 | 83.258 | 208.7752 | 154.5848 | 206.8799 | 138.768
2012-10-31 06:52 | 24.5365 | 228.6966 | 174.5768 | 226.8485 | 158.6823 | 72.3449 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.288 | 36.383 | 83.2458 | 15.9014 | 20.0006 | 4.9875 | 83.2509 | 208.696 | 154.5762 | 206.8479 | 138.6817
2012-10-31 06:52 | 24.5357 | 228.68 | 174.5526 | 226.8398 | 158.6311 | 72.3564 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.288 | 36.3821 | 83.2419 | 15.9014 | 19.9757 | 4.9883 | 83.247 | 208.7043 | 154.5769 | 206.8641 | 138.6554
2012-10-31 06:52 | 24.5357 | 228.7154 | 174.5213 | 226.8556 | 158.6582 | 72.3512 | 0.014373 | 0.35472 | 0.005098 | 24.6794 | 2.288 | 36.3819 | 83.2407 | 15.9014 | 19.9637 | 4.9879 | 83.2458 | 208.7517 | 154.5576 | 206.8919 | 138.6945
2012-10-31 06:52 | 24.5365 | 228.7595 | 174.5964 | 226.8603 | 158.9305 | 72.3529 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2878 | 36.3798 | 83.2308 | 15.9015 | 19.9886 | 4.988 | 83.2359 | 208.7709 | 154.6078 | 206.8717 | 138.9419
2012-10-31 06:52 | 24.541 | 228.705 | 174.6282 | 226.8884 | 158.9777 | 72.3524 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2878 | 36.3787 | 83.2269 | 15.9013 | 20.0091 | 4.988 | 83.232 | 208.6959 | 154.6191 | 206.8793 | 138.9686
2012-10-31 06:53 | 24.5462 | 228.7063 | 174.6764 | 226.8503 | 159.0993 | 72.3518 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2876 | 36.3761 | 83.2148 | 15.9013 | 19.9862 | 4.9879 | 83.2199 | 208.7201 | 154.6902 | 206.8641 | 139.1131
2012-10-31 06:53 | 24.5477 | 228.6999 | 174.7014 | 226.8676 | 159.0891 | 72.3662 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.2876 | 36.3758 | 83.2123 | 15.9014 | 19.9958 | 4.9889 | 83.2174 | 208.7041 | 154.7056 | 206.8718 | 139.0933
2012-10-31 06:53 | 24.5447 | 228.7166 | 174.7062 | 226.8764 | 159.0861 | 72.3576 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2876 | 36.3756 | 83.2123 | 15.9013 | 20.0329 | 4.9883 | 83.2174 | 208.6837 | 154.6733 | 206.8435 | 139.0532
2012-10-31 06:53 | 24.5529 | 228.6894 | 174.7496 | 226.8649 | 159.0284 | 72.3437 | 0.014376 | 0.3547 | 0.005099 | 24.6732 | 2.2876 | 36.376 | 83.2145 | 15.9013 | 20.005 | 4.9874 | 83.2196 | 208.6844 | 154.7446 | 206.8599 | 139.0234
2012-10-31 06:53 | 24.5664 | 228.6989 | 174.767 | 226.8981 | 159.0458 | 72.3581 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2876 | 36.3761 | 83.2151 | 15.9012 | 20.0225 | 4.9884 | 83.2202 | 208.6764 | 154.7445 | 206.8756 | 139.0233
2012-10-31 06:53 | 24.5664 | 228.6832 | 174.81 | 226.8627 | 159.1233 | 72.3639 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2876 | 36.3755 | 83.2125 | 15.9012 | 20.0305 | 4.9888 | 83.2176 | 208.6527 | 154.7795 | 206.8322 | 139.0928
2012-10-31 06:53 | 24.5582 | 228.7497 | 174.837 | 226.8859 | 159.1811 | 72.3564 | 0.014401 | 0.35464 | 0.005107 | 24.6264 | 2.2875 | 36.3736 | 83.2036 | 15.9012 | 20.0183 | 4.9883 | 83.2087 | 208.7314 | 154.8187 | 206.8676 | 139.1628
2012-10-31 06:53 | 24.5709 | 228.731 | 174.8418 | 226.8711 | 159.0891 | 72.3506 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2875 | 36.3731 | 83.2021 | 15.9011 | 19.9668 | 4.9879 | 83.2072 | 208.7642 | 154.875 | 206.9043 | 139.1223
2012-10-31 06:53 | 24.5769 | 228.7488 | 174.8635 | 226.8574 | 159.0446 | 72.3541 | 0.014401 | 0.3547 | 0.005108 | 24.6304 | 2.2875 | 36.3727 | 83.2015 | 15.9009 | 20.025 | 4.9881 | 83.2066 | 208.7238 | 154.8385 | 206.8324 | 139.0196
2012-10-31 06:53 | 24.5814 | 228.7061 | 174.8719 | 226.8777 | 158.9677 | 72.3581 | 0.014386 | 0.35469 | 0.005103 | 24.6551 | 2.2874 | 36.3714 | 83.1942 | 15.9011 | 20.0014 | 4.9884 | 83.1994 | 208.7047 | 154.8705 | 206.8763 | 138.9663
2012-10-31 06:53 | 24.5858 | 228.738 | 174.888 | 226.9332 | 158.9255 | 72.3541 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2873 | 36.3705 | 83.1903 | 15.901 | 20.0379 | 4.9881 | 83.1954 | 208.7001 | 154.8501 | 206.8953 | 138.8876
2012-10-31 06:53 | 24.5896 | 228.7379 | 174.8801 | 226.8662 | 158.8828 | 72.3529 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2873 | 36.3694 | 83.186 | 15.9009 | 20.0457 | 4.988 | 83.1911 | 208.6922 | 154.8344 | 206.8205 | 138.8371
2012-10-31 06:53 | 24.5888 | 228.6938 | 174.8207 | 226.9165 | 158.8316 | 72.3674 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2872 | 36.3687 | 83.1826 | 15.901 | 20.0369 | 4.989 | 83.1877 | 208.6569 | 154.7838 | 206.8796 | 138.7947
2012-10-31 06:53 | 24.5858 | 228.7144 | 174.8059 | 226.9057 | 158.5532 | 72.3593 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2872 | 36.3689 | 83.1834 | 15.901 | 20.0258 | 4.9885 | 83.1885 | 208.6886 | 154.7801 | 206.8799 | 138.5274
2012-10-31 06:53 | 24.6038 | 228.7639 | 174.8161 | 226.9355 | 158.8194 | 72.3576 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2872 | 36.3691 | 83.1845 | 15.9009 | 20.0358 | 4.9883 | 83.1896 | 208.7281 | 154.7803 | 206.8997 | 138.7836
2012-10-31 06:53 | 24.5971 | 228.7296 | 174.786 | 226.917 | 158.8864 | 72.3616 | 0.014404 | 0.35467 | 0.005109 | 24.6233 | 2.2871 | 36.3668 | 83.1742 | 15.9009 | 20.0532 | 4.9886 | 83.1793 | 208.6764 | 154.7328 | 206.8638 | 138.8332
2012-10-31 06:53 | 24.5993 | 228.7358 | 174.8233 | 226.9192 | 158.9158 | 72.3558 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.287 | 36.3656 | 83.1689 | 15.9009 | 20.0674 | 4.9882 | 83.174 | 208.6684 | 154.7559 | 206.8518 | 138.8484
2012-10-31 06:53 | 24.6023 | 228.7584 | 174.842 | 226.9851 | 158.9381 | 72.3558 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.287 | 36.365 | 83.1662 | 15.9008 | 20.0504 | 4.9882 | 83.1713 | 208.708 | 154.7916 | 206.9347 | 138.8877
2012-10-31 06:53 | 24.5993 | 228.7279 | 174.8663 | 226.9152 | 159.067 | 72.3628 | 0.014401 | 0.35478 | 0.005109 | 24.6354 | 2.287 | 36.3647 | 83.165 | 15.9008 | 20.0875 | 4.9887 | 83.1701 | 208.6404 | 154.7788 | 206.8277 | 138.9795
2012-10-31 06:53 | 24.6023 | 228.7348 | 174.8693 | 226.9576 | 159.0661 | 72.3558 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.287 | 36.3642 | 83.1635 | 15.9007 | 20.0905 | 4.9882 | 83.1686 | 208.6443 | 154.7788 | 206.8671 | 138.9756
2012-10-31 06:53 | 24.6023 | 228.7112 | 174.8811 | 226.9222 | 158.9653 | 72.3599 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2869 | 36.3639 | 83.1619 | 15.9007 | 20.1146 | 4.9885 | 83.1671 | 208.5966 | 154.7665 | 206.8076 | 138.8507
2012-10-31 06:53 | 24.6083 | 228.7055 | 174.8753 | 226.9714 | 158.9597 | 72.3518 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2869 | 36.3632 | 83.1589 | 15.9007 | 20.1326 | 4.9879 | 83.164 | 208.5729 | 154.7427 | 206.8388 | 138.8271
2012-10-31 06:54 | 24.6098 | 228.7659 | 174.8886 | 226.9572 | 159.0853 | 72.3535 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.2868 | 36.3618 | 83.1522 | 15.9007 | 20.1101 | 4.9881 | 83.1574 | 208.6558 | 154.7785 | 206.8471 | 138.9752
2012-10-31 06:54 | 24.6075 | 228.7361 | 174.9175 | 226.9352 | 159.052 | 72.3599 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2868 | 36.3613 | 83.1507 | 15.9006 | 20.1037 | 4.9885 | 83.1558 | 208.6324 | 154.8138 | 206.8315 | 138.9483
2012-10-31 06:54 | 24.6128 | 228.7886 | 174.8603 | 226.9799 | 158.9486 | 72.3657 | 0.014389 | 0.35464 | 0.005103 | 24.647 | 2.2867 | 36.3601 | 83.1458 | 15.9005 | 20.0769 | 4.9889 | 83.1509 | 208.7117 | 154.7834 | 206.903 | 138.8717
2012-10-31 06:54 | 24.606 | 228.7582 | 174.8848 | 226.977 | 158.9884 | 72.3622 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2867 | 36.3596 | 83.1426 | 15.9006 | 20.0822 | 4.9887 | 83.1478 | 208.676 | 154.8026 | 206.8948 | 138.9062
2012-10-31 06:54 | 24.6045 | 228.741 | 174.8637 | 226.9952 | 158.7581 | 72.3593 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.2866 | 36.3583 | 83.1372 | 15.9005 | 20.0807 | 4.9885 | 83.1423 | 208.6603 | 154.783 | 206.9145 | 138.6774
2012-10-31 06:54 | 24.6128 | 228.7886 | 174.8212 | 227.0074 | 158.8013 | 72.3633 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2866 | 36.3575 | 83.1339 | 15.9004 | 20.0448 | 4.9887 | 83.139 | 208.7438 | 154.7764 | 206.9626 | 138.7565
2012-10-31 06:54 | 24.6128 | 228.7729 | 174.8486 | 226.9641 | 158.937 | 72.3587 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2866 | 36.3572 | 83.1326 | 15.9004 | 20.0689 | 4.9884 | 83.1377 | 208.704 | 154.7797 | 206.8952 | 138.8681
2012-10-31 06:54 | 24.6173 | 228.7498 | 174.8843 | 226.9883 | 159.0191 | 72.3547 | 0.014382 | 0.35473 | 0.005102 | 24.6649 | 2.2865 | 36.357 | 83.1313 | 15.9005 | 20.0694 | 4.9881 | 83.1365 | 208.6804 | 154.8149 | 206.9189 | 138.9497
2012-10-31 06:54 | 24.612 | 228.7839 | 174.8556 | 226.9751 | 159.0681 | 72.3616 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.2865 | 36.3566 | 83.1301 | 15.9004 | 20.1082 | 4.9886 | 83.1352 | 208.6757 | 154.7474 | 206.8669 | 138.9599
2012-10-31 06:54 | 24.6173 | 228.7931 | 174.8804 | 227.004 | 158.9299 | 72.372 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2864 | 36.355 | 83.123 | 15.9004 | 20.0774 | 4.9893 | 83.1281 | 208.7157 | 154.803 | 206.9266 | 138.8525
2012-10-31 06:54 | 24.6188 | 228.7592 | 174.8624 | 226.9859 | 158.881 | 72.3616 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2864 | 36.3551 | 83.1233 | 15.9003 | 20.1471 | 4.9886 | 83.1284 | 208.6121 | 154.7153 | 206.8388 | 138.7339
2012-10-31 06:54 | 24.6255 | 228.8013 | 174.9043 | 226.9847 | 158.8838 | 72.3633 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2864 | 36.3547 | 83.1214 | 15.9004 | 20.1458 | 4.9887 | 83.1265 | 208.6555 | 154.7585 | 206.8389 | 138.738
2012-10-31 06:54 | 24.624 | 228.8155 | 174.8832 | 226.9911 | 158.9715 | 72.361 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2864 | 36.3536 | 83.1174 | 15.9002 | 20.1523 | 4.9886 | 83.1225 | 208.6632 | 154.7309 | 206.8388 | 138.8192
2012-10-31 06:54 | 24.6195 | 228.7953 | 174.8826 | 226.959 | 159.126 | 72.3645 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2863 | 36.3527 | 83.1135 | 15.9002 | 20.1519 | 4.9888 | 83.1186 | 208.6434 | 154.7307 | 206.8071 | 138.9741
2012-10-31 06:54 | 24.618 | 228.7702 | 174.8733 | 227.0087 | 159.0896 | 72.3529 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2863 | 36.3522 | 83.1117 | 15.9001 | 20.1624 | 4.988 | 83.1168 | 208.6078 | 154.7109 | 206.8463 | 138.9272
2012-10-31 06:54 | 24.624 | 228.7801 | 174.9379 | 227.0029 | 158.9598 | 72.3628 | 0.014401 | 0.35469 | 0.005108 | 24.6294 | 2.2862 | 36.3512 | 83.1075 | 15.9 | 20.1443 | 4.9887 | 83.1126 | 208.6358 | 154.7936 | 206.8586 | 138.8155
2012-10-31 06:54 | 24.6322 | 228.808 | 174.9305 | 227.0111 | 159.0417 | 72.3616 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2862 | 36.3498 | 83.1014 | 15.9 | 20.1244 | 4.9886 | 83.1065 | 208.6836 | 154.8061 | 206.8867 | 138.9173
2012-10-31 06:54 | 24.6277 | 228.8231 | 174.9377 | 227.0184 | 159.1071 | 72.3639 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2861 | 36.3478 | 83.0932 | 15.8998 | 20.152 | 4.9888 | 83.0983 | 208.6711 | 154.7857 | 206.8664 | 138.9551
2012-10-31 06:54 | 24.63 | 228.8333 | 174.9791 | 226.9617 | 159.1443 | 72.372 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.286 | 36.3474 | 83.091 | 15.8999 | 20.1022 | 4.9893 | 83.0961 | 208.7311 | 154.8769 | 206.8595 | 139.0421
2012-10-31 06:55 | 24.6285 | 228.8121 | 175.0128 | 227.0034 | 159.0923 | 72.3547 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.286 | 36.3471 | 83.0896 | 15.8999 | 20.1127 | 4.9881 | 83.0947 | 208.6994 | 154.9001 | 206.8907 | 138.9796
2012-10-31 06:55 | 24.63 | 228.7861 | 174.9908 | 226.9931 | 159.0667 | 72.3697 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2859 | 36.3458 | 83.0843 | 15.8997 | 20.1022 | 4.9892 | 83.0894 | 208.6839 | 154.8886 | 206.8909 | 138.9645
2012-10-31 06:55 | 24.6285 | 228.8121 | 174.9893 | 226.9877 | 159.104 | 72.3686 | 0.014382 | 0.35475 | 0.005102 | 24.666 | 2.2859 | 36.3459 | 83.0845 | 15.8998 | 20.0966 | 4.9891 | 83.0896 | 208.7155 | 154.8927 | 206.8911 | 139.0074
2012-10-31 06:55 | 24.636 | 228.8 | 175.0086 | 227.0384 | 159.0261 | 72.3616 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2859 | 36.345 | 83.0807 | 15.8997 | 20.0961 | 4.9886 | 83.0858 | 208.7039 | 154.9125 | 206.9423 | 138.93
2012-10-31 06:55 | 24.6345 | 228.8378 | 174.9953 | 227.0212 | 158.9277 | 72.3593 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2858 | 36.3438 | 83.0756 | 15.8996 | 20.0665 | 4.9885 | 83.0807 | 208.7713 | 154.9288 | 206.9547 | 138.8612
2012-10-31 06:55 | 24.6352 | 228.7992 | 174.9687 | 226.9944 | 158.9904 | 72.3703 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.2858 | 36.3435 | 83.0738 | 15.8997 | 20.1074 | 4.9892 | 83.0789 | 208.6918 | 154.8613 | 206.887 | 138.883
2012-10-31 06:55 | 24.6315 | 228.7876 | 174.9454 | 227.0222 | 159.1419 | 72.368 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2857 | 36.3426 | 83.0697 | 15.8997 | 20.1438 | 4.989 | 83.0748 | 208.6438 | 154.8016 | 206.8784 | 138.9981
2012-10-31 06:55 | 24.6375 | 228.8133 | 175.0491 | 227.0321 | 159.2798 | 72.3657 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2858 | 36.3428 | 83.0707 | 15.8997 | 20.1538 | 4.9889 | 83.0758 | 208.6595 | 154.8953 | 206.8783 | 139.126
2012-10-31 06:55 | 24.6322 | 228.8276 | 175.0282 | 226.9993 | 159.1969 | 72.3599 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2857 | 36.3417 | 83.0657 | 15.8997 | 20.1445 | 4.9885 | 83.0708 | 208.6831 | 154.8837 | 206.8548 | 139.0524
2012-10-31 06:55 | 24.63 | 228.7901 | 175.0299 | 227.0128 | 159.2296 | 72.3639 | 0.014401 | 0.35473 | 0.005108 | 24.6324 | 2.2856 | 36.3406 | 83.061 | 15.8996 | 20.1744 | 4.9888 | 83.0661 | 208.6157 | 154.8555 | 206.8384 | 139.0552
2012-10-31 06:55 | 24.6255 | 228.8327 | 175.0489 | 227.0044 | 159.1786 | 72.3581 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.2856 | 36.3404 | 83.0605 | 15.8995 | 20.1498 | 4.9884 | 83.0656 | 208.6829 | 154.8991 | 206.8546 | 139.0288
2012-10-31 06:55 | 24.6277 | 228.8153 | 175.0784 | 227.0301 | 159.0256 | 72.3645 | 0.014398 | 0.35476 | 0.005108 | 24.6395 | 2.2856 | 36.34 | 83.0584 | 15.8996 | 20.136 | 4.9888 | 83.0635 | 208.6793 | 154.9424 | 206.8941 | 138.8896
2012-10-31 06:55 | 24.624 | 228.7801 | 175.0747 | 227.0422 | 159.1305 | 72.3599 | 0.014404 | 0.35472 | 0.005109 | 24.6263 | 2.2856 | 36.34 | 83.0579 | 15.8997 | 20.1323 | 4.9885 | 83.063 | 208.6478 | 154.9424 | 206.9099 | 138.9982
2012-10-31 06:55 | 24.627 | 228.7871 | 175.0777 | 227.0098 | 159.215 | 72.3703 | 0.014408 | 0.35466 | 0.00511 | 24.6154 | 2.2855 | 36.3382 | 83.0501 | 15.8996 | 20.1353 | 4.9892 | 83.0552 | 208.6518 | 154.9424 | 206.8745 | 139.0797
2012-10-31 06:55 | 24.6405 | 228.832 | 175.0912 | 227.0587 | 159.1276 | 72.3668 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2854 | 36.337 | 83.0451 | 15.8995 | 20.1568 | 4.989 | 83.0502 | 208.6752 | 154.9344 | 206.9019 | 138.9708
2012-10-31 06:55 | 24.6315 | 228.8545 | 175.0744 | 227.0536 | 159.0294 | 72.3686 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2854 | 36.3369 | 83.045 | 15.8994 | 20.208 | 4.9891 | 83.0501 | 208.6465 | 154.8664 | 206.8456 | 138.8214
2012-10-31 06:55 | 24.6345 | 228.826 | 175.0383 | 227.0212 | 159.0828 | 72.3633 | 0.014408 | 0.3547 | 0.005111 | 24.6184 | 2.2855 | 36.3374 | 83.0477 | 15.8994 | 20.1749 | 4.9887 | 83.0528 | 208.6511 | 154.8634 | 206.8463 | 138.9079
2012-10-31 06:55 | 24.6255 | 228.8091 | 175.0489 | 227.0319 | 159.0118 | 72.3714 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2854 | 36.3366 | 83.0446 | 15.8993 | 20.1739 | 4.9893 | 83.0497 | 208.6352 | 154.875 | 206.858 | 138.8379
2012-10-31 06:55 | 24.6262 | 228.8374 | 175.0339 | 227.0404 | 158.9776 | 72.3587 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2854 | 36.3362 | 83.0422 | 15.8993 | 20.1385 | 4.9884 | 83.0474 | 208.6989 | 154.8954 | 206.9019 | 138.8391
2012-10-31 06:55 | 24.63 | 228.8136 | 175.026 | 227.0364 | 159.0279 | 72.3686 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.2854 | 36.3358 | 83.0413 | 15.8992 | 20.1744 | 4.9891 | 83.0464 | 208.6392 | 154.8516 | 206.862 | 138.8535
2012-10-31 06:56 | 24.6307 | 228.8537 | 175.015 | 227.0331 | 159.1101 | 72.3558 | 0.014408 | 0.35478 | 0.005112 | 24.6235 | 2.2819 | 36.2802 | 82.7876 | 15.8992 | 20.1791 | 4.9882 | 82.7927 | 208.6746 | 154.8359 | 206.854 | 138.931
2012-10-31 06:56 | 24.6315 | 228.8348 | 175.0392 | 227.0733 | 159.0643 | 72.3535 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2783 | 36.2227 | 82.5263 | 15.899 | 20.1358 | 4.9881 | 82.5314 | 208.699 | 154.9034 | 206.9375 | 138.9285
2012-10-31 06:56 | 24.63 | 228.8294 | 175.026 | 227.0796 | 158.9503 | 72.3587 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.2778 | 36.2151 | 82.492 | 15.8989 | 20.05 | 4.9884 | 82.4971 | 208.7794 | 154.976 | 207.0296 | 138.9003
2012-10-31 06:56 | 24.6225 | 228.8415 | 174.9755 | 227.0643 | 158.9428 | 72.3709 | 0.014376 | 0.35456 | 0.005097 | 24.6632 | 2.2782 | 36.2203 | 82.5161 | 15.8989 | 20.1107 | 4.9892 | 82.5211 | 208.7308 | 154.8648 | 206.9536 | 138.8321
2012-10-31 06:56 | 24.618 | 228.7977 | 175.0101 | 227.0716 | 159.3689 | 72.3529 | 0.014382 | 0.35446 | 0.005098 | 24.6459 | 2.2786 | 36.227 | 82.5465 | 15.8989 | 20.1383 | 4.988 | 82.5516 | 208.6594 | 154.8718 | 206.9333 | 139.2306
2012-10-31 06:56 | 24.6128 | 228.8161 | 175.0323 | 227.0546 | 158.7896 | 72.3454 | 0.014376 | 0.35447 | 0.005096 | 24.6571 | 2.2792 | 36.2368 | 82.5906 | 15.899 | 20.1171 | 4.9875 | 82.5957 | 208.699 | 154.9152 | 206.9375 | 138.6725
2012-10-31 06:56 | 24.6008 | 228.8198 | 174.9382 | 227.0386 | 158.3317 | 72.3489 | 0.014367 | 0.35444 | 0.005092 | 24.6706 | 2.2831 | 36.2999 | 82.8779 | 15.8991 | 20.1532 | 4.9877 | 82.883 | 208.6666 | 154.785 | 206.8854 | 138.1785
2012-10-31 06:56 | 24.6053 | 228.7929 | 174.8489 | 227.0353 | 158.9411 | 72.3524 | 0.014392 | 0.35449 | 0.005102 | 24.6308 | 2.2855 | 36.3377 | 83.0501 | 15.8992 | 20.1256 | 4.988 | 83.0552 | 208.6673 | 154.7233 | 206.9097 | 138.8155
2012-10-31 06:56 | 24.6045 | 228.8353 | 174.8598 | 227.0738 | 158.5254 | 72.3605 | 0.014395 | 0.35457 | 0.005104 | 24.6316 | 2.2866 | 36.3556 | 83.1311 | 15.8994 | 20.1529 | 4.9885 | 83.1362 | 208.6824 | 154.7069 | 206.9209 | 138.3725
2012-10-31 06:56 | 24.5903 | 228.8211 | 174.8065 | 227.0006 | 158.8796 | 72.3518 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2875 | 36.3693 | 83.1944 | 15.8992 | 20.1307 | 4.9879 | 83.1995 | 208.6904 | 154.6758 | 206.8699 | 138.7489
2012-10-31 06:56 | 24.5836 | 228.8144 | 174.8428 | 227.0214 | 158.838 | 72.3581 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2881 | 36.3785 | 83.2366 | 15.8992 | 20.1079 | 4.9884 | 83.2417 | 208.7065 | 154.7349 | 206.9135 | 138.7301
2012-10-31 06:56 | 24.5918 | 228.8344 | 174.8706 | 227.0178 | 158.9975 | 72.3645 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2883 | 36.3827 | 83.2553 | 15.8993 | 20.1242 | 4.9888 | 83.2604 | 208.7102 | 154.7464 | 206.8936 | 138.8733
2012-10-31 06:56 | 24.5881 | 228.8032 | 174.8864 | 227.0023 | 159.0907 | 72.3633 | 0.014398 | 0.35463 | 0.005106 | 24.6305 | 2.2885 | 36.3858 | 83.2696 | 15.8993 | 20.0964 | 4.9887 | 83.2747 | 208.7068 | 154.79 | 206.9059 | 138.9943
2012-10-31 06:56 | 24.5911 | 228.8298 | 174.9246 | 226.9818 | 159.1248 | 72.3605 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2887 | 36.3884 | 83.2817 | 15.8993 | 20.1235 | 4.9885 | 83.2868 | 208.7063 | 154.8011 | 206.8583 | 139.0013
2012-10-31 06:56 | 24.5926 | 228.8156 | 174.9261 | 226.9911 | 159.1612 | 72.372 | 0.014401 | 0.35463 | 0.005107 | 24.6254 | 2.2887 | 36.3892 | 83.2857 | 15.8992 | 20.1169 | 4.9893 | 83.2908 | 208.6987 | 154.8092 | 206.8742 | 139.0443
2012-10-31 06:56 | 24.5866 | 228.8017 | 174.967 | 227.0008 | 159.1086 | 72.3662 | 0.014408 | 0.35473 | 0.005111 | 24.6204 | 2.2889 | 36.3913 | 83.2961 | 15.8991 | 20.123 | 4.9889 | 83.3012 | 208.6787 | 154.844 | 206.8778 | 138.9856
2012-10-31 06:56 | 24.5873 | 228.7906 | 174.9677 | 227.0133 | 159.2141 | 72.3709 | 0.014382 | 0.35464 | 0.005101 | 24.6589 | 2.2889 | 36.3921 | 83.2991 | 15.8992 | 20.1237 | 4.9892 | 83.3042 | 208.6669 | 154.844 | 206.8896 | 139.0904
2012-10-31 06:56 | 24.5896 | 228.7693 | 175.0208 | 227.0078 | 159.2241 | 72.3726 | 0.014401 | 0.35469 | 0.005108 | 24.6294 | 2.2888 | 36.3899 | 83.2888 | 15.8992 | 20.1179 | 4.9894 | 83.294 | 208.6514 | 154.9029 | 206.8899 | 139.1062
2012-10-31 06:56 | 24.5791 | 228.7627 | 175.0142 | 227.0051 | 159.2485 | 72.368 | 0.014382 | 0.35467 | 0.005101 | 24.661 | 2.2888 | 36.3894 | 83.287 | 15.8991 | 20.1275 | 4.989 | 83.2921 | 208.6352 | 154.8867 | 206.8776 | 139.121
2012-10-31 06:56 | 24.5836 | 228.7908 | 175.007 | 227.0254 | 159.3112 | 72.3755 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2887 | 36.3886 | 83.2831 | 15.8992 | 20.1079 | 4.9896 | 83.2882 | 208.6829 | 154.8991 | 206.9175 | 139.2033
2012-10-31 06:56 | 24.5784 | 228.7856 | 175.119 | 227.0123 | 159.3099 | 72.3755 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2888 | 36.3891 | 83.2857 | 15.8991 | 20.1709 | 4.9896 | 83.2908 | 208.6147 | 154.9481 | 206.8414 | 139.139
2012-10-31 06:57 | 24.5814 | 228.8044 | 175.1338 | 227.0389 | 159.3284 | 72.3657 | 0.014379 | 0.35472 | 0.0051 | 24.6691 | 2.2887 | 36.3885 | 83.2835 | 15.899 | 20.1298 | 4.9889 | 83.2886 | 208.6746 | 155.004 | 206.9091 | 139.1986
2012-10-31 06:57 | 24.5746 | 228.8094 | 175.1231 | 227.0321 | 159.3915 | 72.379 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2887 | 36.3878 | 83.2801 | 15.899 | 20.0949 | 4.9898 | 83.2852 | 208.7145 | 155.0282 | 206.9372 | 139.2966
2012-10-31 06:57 | 24.5701 | 228.797 | 175.1694 | 227.0315 | 159.2783 | 72.3755 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2885 | 36.3851 | 83.2678 | 15.899 | 20.1065 | 4.9896 | 83.2729 | 208.6905 | 155.0629 | 206.925 | 139.1718
2012-10-31 06:57 | 24.5761 | 228.7912 | 175.1715 | 227.0611 | 159.2805 | 72.3749 | 0.014382 | 0.35473 | 0.005102 | 24.6649 | 2.2884 | 36.384 | 83.2629 | 15.899 | 20.1165 | 4.9895 | 83.268 | 208.6747 | 155.055 | 206.9446 | 139.164
2012-10-31 06:57 | 24.5761 | 228.7912 | 175.1363 | 227.0218 | 159.2572 | 72.368 | 0.014386 | 0.35467 | 0.005102 | 24.6541 | 2.2885 | 36.3841 | 83.2632 | 15.899 | 20.1526 | 4.989 | 83.2683 | 208.6386 | 154.9837 | 206.8692 | 139.1046
2012-10-31 06:57 | 24.5784 | 228.821 | 175.162 | 227.0477 | 159.178 | 72.3795 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.2885 | 36.385 | 83.2675 | 15.899 | 20.1348 | 4.9898 | 83.2726 | 208.6862 | 155.0272 | 206.9129 | 139.0432
2012-10-31 06:57 | 24.5709 | 228.7978 | 175.1272 | 227.0363 | 159.2054 | 72.3865 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2885 | 36.3849 | 83.2675 | 15.8989 | 20.1233 | 4.9903 | 83.2726 | 208.6745 | 155.0039 | 206.913 | 139.0821
2012-10-31 06:57 | 24.5769 | 228.8156 | 175.1644 | 227.0187 | 159.3084 | 72.3818 | 0.014389 | 0.35476 | 0.005105 | 24.6549 | 2.2884 | 36.3838 | 83.2623 | 15.8989 | 20.1093 | 4.99 | 83.2674 | 208.7063 | 155.0551 | 206.9094 | 139.1991
2012-10-31 06:57 | 24.5671 | 228.7704 | 175.1468 | 227.0757 | 159.3141 | 72.3807 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2883 | 36.3821 | 83.255 | 15.8988 | 20.1275 | 4.9899 | 83.2601 | 208.6429 | 155.0193 | 206.9482 | 139.1866
2012-10-31 06:57 | 24.5679 | 228.8144 | 175.1359 | 227.0569 | 159.2839 | 72.3732 | 0.014392 | 0.35478 | 0.005106 | 24.6508 | 2.2884 | 36.3825 | 83.2576 | 15.8987 | 20.1123 | 4.9894 | 83.2627 | 208.7021 | 155.0236 | 206.9446 | 139.1716
2012-10-31 06:57 | 24.5806 | 228.7957 | 175.2111 | 227.0932 | 159.2462 | 72.3674 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2884 | 36.3826 | 83.2574 | 15.8988 | 20.1049 | 4.989 | 83.2625 | 208.6908 | 155.1062 | 206.9883 | 139.1413
2012-10-31 06:57 | 24.5784 | 228.8525 | 175.2207 | 227.0831 | 159.306 | 72.3813 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2883 | 36.3809 | 83.2497 | 15.8988 | 20.1429 | 4.99 | 83.2548 | 208.7096 | 155.0778 | 206.9402 | 139.1631
2012-10-31 06:57 | 24.5746 | 228.7936 | 175.2051 | 227.0714 | 159.2169 | 72.3726 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.2883 | 36.3805 | 83.2485 | 15.8987 | 20.131 | 4.9894 | 83.2536 | 208.6626 | 155.0741 | 206.9404 | 139.0859
2012-10-31 06:57 | 24.5731 | 228.7725 | 175.1411 | 227.1132 | 159.13 | 72.3847 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2882 | 36.3801 | 83.2463 | 15.8988 | 20.1376 | 4.9902 | 83.2514 | 208.6349 | 155.0035 | 206.9756 | 138.9924
2012-10-31 06:57 | 24.5746 | 228.77 | 175.17 | 227.0872 | 159.2014 | 72.3778 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2882 | 36.3793 | 83.2426 | 15.8987 | 20.119 | 4.9897 | 83.2477 | 208.651 | 155.051 | 206.9682 | 139.0824
2012-10-31 06:57 | 24.5686 | 228.7798 | 175.1522 | 227.1166 | 159.1954 | 72.3778 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2882 | 36.3789 | 83.2404 | 15.8988 | 20.1411 | 4.9897 | 83.2455 | 208.6387 | 155.0111 | 206.9755 | 139.0543
2012-10-31 06:57 | 24.5716 | 228.8299 | 175.1904 | 227.0881 | 159.2721 | 72.3766 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.288 | 36.377 | 83.2321 | 15.8988 | 20.104 | 4.9896 | 83.2372 | 208.7259 | 155.0864 | 206.9841 | 139.1681
2012-10-31 06:57 | 24.5761 | 228.7794 | 175.1715 | 227.0926 | 159.2378 | 72.3726 | 0.014404 | 0.35479 | 0.00511 | 24.6313 | 2.288 | 36.3759 | 83.2269 | 15.8988 | 20.1085 | 4.9894 | 83.232 | 208.6709 | 155.063 | 206.9841 | 139.1293
2012-10-31 06:57 | 24.5791 | 228.865 | 175.1823 | 227.0799 | 159.2369 | 72.3668 | 0.014382 | 0.35476 | 0.005102 | 24.6669 | 2.2879 | 36.3748 | 83.2218 | 15.8988 | 20.1235 | 4.989 | 83.2269 | 208.7415 | 155.0588 | 206.9564 | 139.1134
2012-10-31 06:57 | 24.5761 | 228.8069 | 175.1871 | 227.1123 | 159.2494 | 72.3807 | 0.014386 | 0.35476 | 0.005104 | 24.6601 | 2.2879 | 36.374 | 83.2186 | 15.8987 | 20.1566 | 4.9899 | 83.2238 | 208.6503 | 155.0305 | 206.9557 | 139.0928
2012-10-31 06:57 | 24.5829 | 228.8177 | 175.2095 | 227.1269 | 159.2562 | 72.3766 | 0.014408 | 0.35475 | 0.005111 | 24.6215 | 2.2879 | 36.3741 | 83.2185 | 15.8988 | 20.1514 | 4.9896 | 83.2236 | 208.6663 | 155.0581 | 206.9755 | 139.1048
2012-10-31 06:57 | 24.5814 | 228.8319 | 175.2041 | 227.1097 | 159.3517 | 72.383 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2878 | 36.3734 | 83.2155 | 15.8988 | 20.19 | 4.9901 | 83.2206 | 208.6419 | 155.0141 | 206.9197 | 139.1617
2012-10-31 06:58 | 24.5881 | 228.8229 | 175.2226 | 227.1675 | 159.37 | 72.3934 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2878 | 36.3729 | 83.2135 | 15.8987 | 20.1164 | 4.9908 | 83.2186 | 208.7065 | 155.1062 | 207.0511 | 139.2536
2012-10-31 06:58 | 24.5814 | 228.824 | 175.2119 | 227.1254 | 159.2741 | 72.3813 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2877 | 36.3717 | 83.2081 | 15.8987 | 20.0817 | 4.99 | 83.2132 | 208.7423 | 155.1302 | 207.0437 | 139.1924
2012-10-31 06:58 | 24.5858 | 228.8441 | 175.2359 | 227.1534 | 159.3057 | 72.3778 | 0.014392 | 0.35479 | 0.005106 | 24.6518 | 2.2877 | 36.3707 | 83.2038 | 15.8987 | 20.1503 | 4.9897 | 83.2089 | 208.6938 | 155.0856 | 207.0031 | 139.1554
2012-10-31 06:58 | 24.5829 | 228.8255 | 175.2252 | 227.1348 | 159.3454 | 72.3905 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2876 | 36.3698 | 83.1996 | 15.8986 | 20.1353 | 4.9906 | 83.2048 | 208.6902 | 155.0899 | 206.9995 | 139.2101
2012-10-31 06:58 | 24.5769 | 228.8392 | 175.2348 | 227.1131 | 159.3123 | 72.3755 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2875 | 36.3683 | 83.1924 | 15.8987 | 20.1133 | 4.9896 | 83.1975 | 208.7259 | 155.1215 | 206.9998 | 139.199
2012-10-31 06:58 | 24.5799 | 228.8579 | 175.2691 | 227.1279 | 159.358 | 72.3807 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2875 | 36.3681 | 83.1924 | 15.8986 | 20.1724 | 4.9899 | 83.1975 | 208.6855 | 155.0967 | 206.9555 | 139.1856
2012-10-31 06:58 | 24.5806 | 228.8586 | 175.262 | 227.1679 | 159.3587 | 72.3743 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2874 | 36.3663 | 83.1838 | 15.8986 | 20.1491 | 4.9895 | 83.1889 | 208.7095 | 155.1129 | 207.0188 | 139.2096
2012-10-31 06:58 | 24.5784 | 228.8407 | 175.2637 | 227.1499 | 159.3448 | 72.3801 | 0.014408 | 0.35476 | 0.005111 | 24.6224 | 2.2874 | 36.366 | 83.1827 | 15.8985 | 20.1589 | 4.9899 | 83.1878 | 208.6818 | 155.1048 | 206.991 | 139.1859
2012-10-31 06:58 | 24.5739 | 228.8637 | 175.2279 | 227.173 | 159.2666 | 72.3853 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2874 | 36.3662 | 83.1841 | 15.8985 | 20.1263 | 4.9902 | 83.1892 | 208.7374 | 155.1016 | 207.0467 | 139.1403
2012-10-31 06:58 | 24.5709 | 228.8332 | 175.2757 | 227.1818 | 159.2365 | 72.3818 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2873 | 36.3642 | 83.1755 | 15.8984 | 20.1153 | 4.99 | 83.1807 | 208.7179 | 155.1604 | 207.0665 | 139.1212
2012-10-31 06:58 | 24.5686 | 228.882 | 175.2343 | 227.1795 | 159.2419 | 72.3859 | 0.014389 | 0.35469 | 0.005104 | 24.6499 | 2.2872 | 36.3626 | 83.169 | 15.8982 | 20.125 | 4.9903 | 83.1741 | 208.757 | 155.1093 | 207.0545 | 139.1169
2012-10-31 06:58 | 24.5769 | 228.8942 | 175.2544 | 227.2153 | 158.8041 | 72.387 | 0.014404 | 0.35467 | 0.005109 | 24.6233 | 2.2872 | 36.3631 | 83.1707 | 15.8983 | 20.1012 | 4.9904 | 83.1758 | 208.793 | 155.1532 | 207.1141 | 138.7029
2012-10-31 06:58 | 24.5791 | 228.8689 | 175.1901 | 227.2214 | 159.0662 | 72.3813 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2872 | 36.3625 | 83.1672 | 15.8984 | 20.1355 | 4.99 | 83.1723 | 208.7334 | 155.0546 | 207.0859 | 138.9307
2012-10-31 06:58 | 24.5784 | 228.8839 | 175.1894 | 227.2168 | 159.2711 | 72.3818 | 0.014398 | 0.35464 | 0.005106 | 24.6315 | 2.2872 | 36.3626 | 83.1686 | 15.8982 | 20.1509 | 4.99 | 83.1737 | 208.733 | 155.0385 | 207.0659 | 139.1202
2012-10-31 06:58 | 24.5739 | 228.8755 | 175.224 | 227.1848 | 159.1192 | 72.383 | 0.014382 | 0.35466 | 0.005101 | 24.6599 | 2.2872 | 36.3616 | 83.1648 | 15.8981 | 20.1544 | 4.9901 | 83.1699 | 208.7211 | 155.0696 | 207.0304 | 138.9648
2012-10-31 06:58 | 24.5746 | 228.884 | 175.1465 | 227.1933 | 159.0734 | 72.3749 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2871 | 36.3613 | 83.1627 | 15.8983 | 20.1872 | 4.9895 | 83.1678 | 208.6968 | 154.9593 | 207.0061 | 138.8862
2012-10-31 06:58 | 24.5716 | 228.8732 | 175.1435 | 227.1982 | 159.241 | 72.3836 | 0.014401 | 0.35464 | 0.005107 | 24.6264 | 2.2871 | 36.3608 | 83.1618 | 15.898 | 20.12 | 4.9901 | 83.167 | 208.7532 | 155.0235 | 207.0782 | 139.121
2012-10-31 06:58 | 24.5739 | 228.8991 | 175.1575 | 227.1926 | 159.1735 | 72.372 | 0.014376 | 0.35469 | 0.005099 | 24.6722 | 2.2871 | 36.3602 | 83.1594 | 15.898 | 20.1424 | 4.9893 | 83.1645 | 208.7567 | 155.0151 | 207.0502 | 139.0311
2012-10-31 06:58 | 24.5731 | 228.9179 | 175.1333 | 227.1958 | 158.9865 | 72.3761 | 0.014373 | 0.35466 | 0.005098 | 24.6754 | 2.287 | 36.3595 | 83.1557 | 15.898 | 20.1135 | 4.9896 | 83.1608 | 208.8044 | 155.0198 | 207.0823 | 138.873
2012-10-31 06:58 | 24.5739 | 228.903 | 175.1224 | 227.2202 | 159.0028 | 72.3755 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2869 | 36.3576 | 83.1467 | 15.8981 | 20.1143 | 4.9896 | 83.1518 | 208.7887 | 155.0081 | 207.1059 | 138.8885
2012-10-31 06:58 | 24.5769 | 228.9139 | 175.1175 | 227.2114 | 159.0679 | 72.3749 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2869 | 36.3566 | 83.1429 | 15.898 | 20.1213 | 4.9895 | 83.148 | 208.7926 | 154.9962 | 207.0901 | 138.9466
2012-10-31 06:58 | 24.5754 | 228.9517 | 175.0926 | 227.2177 | 159.2254 | 72.3801 | 0.01437 | 0.3547 | 0.005097 | 24.6835 | 2.2869 | 36.3568 | 83.1437 | 15.898 | 20.1318 | 4.9899 | 83.1488 | 208.8199 | 154.9608 | 207.0859 | 139.0936
2012-10-31 06:58 | 24.5799 | 228.9365 | 175.1166 | 227.2222 | 159.2416 | 72.3772 | 0.014401 | 0.35466 | 0.005107 | 24.6274 | 2.2868 | 36.3562 | 83.1412 | 15.8979 | 20.1403 | 4.9897 | 83.1463 | 208.7962 | 154.9763 | 207.0819 | 139.1013
2012-10-31 06:59 | 24.5836 | 228.9009 | 175.1633 | 227.2299 | 159.191 | 72.3842 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2868 | 36.355 | 83.1349 | 15.8981 | 20.136 | 4.9902 | 83.14 | 208.7649 | 155.0273 | 207.0939 | 139.055
2012-10-31 06:59 | 24.5776 | 228.9224 | 175.1339 | 227.1885 | 159.2354 | 72.3778 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2866 | 36.3526 | 83.1246 | 15.8979 | 20.118 | 4.9897 | 83.1297 | 208.8044 | 155.0159 | 207.0705 | 139.1174
2012-10-31 06:59 | 24.5873 | 228.9007 | 175.1475 | 227.2296 | 159.3537 | 72.3761 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2866 | 36.3524 | 83.1231 | 15.898 | 20.0715 | 4.9896 | 83.1282 | 208.8292 | 155.076 | 207.1581 | 139.2822
2012-10-31 06:59 | 24.5829 | 228.9238 | 175.2134 | 227.2213 | 159.2485 | 72.3709 | 0.014401 | 0.3547 | 0.005108 | 24.6304 | 2.2867 | 36.3532 | 83.1276 | 15.8979 | 20.1072 | 4.9892 | 83.1327 | 208.8166 | 155.1062 | 207.1141 | 139.1413
2012-10-31 06:59 | 24.5836 | 228.9245 | 175.1633 | 227.1905 | 159.2686 | 72.3743 | 0.014392 | 0.35478 | 0.005106 | 24.6508 | 2.2866 | 36.3522 | 83.1232 | 15.8979 | 20.0959 | 4.9895 | 83.1283 | 208.8286 | 155.0674 | 207.0946 | 139.1727
2012-10-31 06:59 | 24.5858 | 228.9306 | 175.1694 | 227.2085 | 159.3018 | 72.3784 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2866 | 36.3521 | 83.1232 | 15.8978 | 20.1021 | 4.9898 | 83.1283 | 208.8285 | 155.0673 | 207.1064 | 139.1997
2012-10-31 06:59 | 24.5821 | 228.9309 | 175.1814 | 227.2087 | 159.2903 | 72.3795 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2866 | 36.3516 | 83.1204 | 15.8979 | 20.0543 | 4.9898 | 83.1255 | 208.8766 | 155.1271 | 207.1544 | 139.236
2012-10-31 06:59 | 24.5836 | 228.9206 | 175.179 | 227.2141 | 159.2957 | 72.3795 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2866 | 36.3514 | 83.1206 | 15.8976 | 20.0517 | 4.9898 | 83.1257 | 208.8689 | 155.1273 | 207.1624 | 139.244
2012-10-31 06:59 | 24.5821 | 228.9741 | 175.1931 | 227.1772 | 159.333 | 72.383 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2865 | 36.3501 | 83.1141 | 15.8977 | 20.0623 | 4.9901 | 83.1192 | 208.9118 | 155.1308 | 207.1149 | 139.2707
2012-10-31 06:59 | 24.5844 | 228.941 | 175.2345 | 227.2228 | 159.2888 | 72.372 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2864 | 36.3494 | 83.111 | 15.8978 | 20.0646 | 4.9893 | 83.1161 | 208.8764 | 155.1699 | 207.1582 | 139.2242
2012-10-31 06:59 | 24.5814 | 228.9341 | 175.2354 | 227.2159 | 159.2664 | 72.383 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2864 | 36.349 | 83.11 | 15.8976 | 20.0415 | 4.9901 | 83.1151 | 208.8926 | 155.1939 | 207.1744 | 139.2249
2012-10-31 06:59 | 24.5776 | 228.9264 | 175.2199 | 227.2003 | 159.2664 | 72.3743 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2864 | 36.3489 | 83.1093 | 15.8976 | 20.0417 | 4.9895 | 83.1144 | 208.8847 | 155.1782 | 207.1586 | 139.2247
2012-10-31 06:59 | 24.5844 | 228.9292 | 175.2189 | 227.2031 | 159.3004 | 72.3847 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2864 | 36.3479 | 83.1043 | 15.8977 | 20.0686 | 4.9902 | 83.1095 | 208.8606 | 155.1503 | 207.1345 | 139.2318
2012-10-31 06:59 | 24.5814 | 228.9026 | 175.2159 | 227.2395 | 159.4759 | 72.3778 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2863 | 36.348 | 83.1042 | 15.8978 | 20.0616 | 4.9897 | 83.1093 | 208.841 | 155.1543 | 207.1779 | 139.4143
2012-10-31 06:59 | 24.5844 | 228.9253 | 175.2149 | 227.2149 | 159.3625 | 72.3761 | 0.014392 | 0.35473 | 0.005105 | 24.6478 | 2.2863 | 36.3474 | 83.1021 | 15.8977 | 20.0606 | 4.9896 | 83.1073 | 208.8647 | 155.1543 | 207.1543 | 139.3019
2012-10-31 06:59 | 24.5948 | 228.9632 | 175.2644 | 227.2568 | 159.3961 | 72.3934 | 0.014395 | 0.35479 | 0.005107 | 24.6467 | 2.2863 | 36.3464 | 83.097 | 15.8978 | 20.083 | 4.9908 | 83.1021 | 208.8802 | 155.1814 | 207.1738 | 139.3131
2012-10-31 06:59 | 24.5836 | 228.9717 | 175.2298 | 227.1945 | 159.3345 | 72.3836 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2862 | 36.3451 | 83.092 | 15.8976 | 20.0517 | 4.9901 | 83.0971 | 208.92 | 155.1781 | 207.1428 | 139.2828
2012-10-31 06:59 | 24.5941 | 228.9664 | 175.2833 | 227.2168 | 159.3023 | 72.379 | 0.014398 | 0.3548 | 0.005108 | 24.6426 | 2.2861 | 36.3439 | 83.0861 | 15.8977 | 20.0944 | 4.9898 | 83.0912 | 208.872 | 155.1889 | 207.1224 | 139.2079
2012-10-31 06:59 | 24.6031 | 228.9558 | 175.2766 | 227.2297 | 159.3501 | 72.379 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2861 | 36.344 | 83.0866 | 15.8977 | 20.1194 | 4.9898 | 83.0917 | 208.8364 | 155.1572 | 207.1103 | 139.2307
2012-10-31 06:59 | 24.5896 | 228.9423 | 175.2749 | 227.2005 | 159.325 | 72.3888 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.2861 | 36.343 | 83.0832 | 15.8975 | 20.0497 | 4.9905 | 83.0883 | 208.8926 | 155.2252 | 207.1508 | 139.2753
2012-10-31 06:59 | 24.5903 | 228.9823 | 175.2717 | 227.2208 | 159.4421 | 72.3818 | 0.014382 | 0.35472 | 0.005102 | 24.664 | 2.2861 | 36.3429 | 83.0823 | 15.8976 | 20.0464 | 4.99 | 83.0874 | 208.9359 | 155.2253 | 207.1744 | 139.3957
2012-10-31 06:59 | 24.5948 | 228.9593 | 175.2957 | 227.2214 | 159.5281 | 72.3836 | 0.014386 | 0.35466 | 0.005102 | 24.6531 | 2.2861 | 36.3423 | 83.0807 | 15.8974 | 20.0549 | 4.9901 | 83.0858 | 208.9044 | 155.2408 | 207.1665 | 139.4732
2012-10-31 07:00 | 24.5956 | 228.9444 | 175.3161 | 227.2655 | 159.4551 | 72.3784 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.286 | 36.3419 | 83.0788 | 15.8974 | 20.1039 | 4.9898 | 83.0839 | 208.8405 | 155.2122 | 207.1616 | 139.3512
2012-10-31 07:00 | 24.6016 | 228.9936 | 175.3455 | 227.2164 | 159.4262 | 72.379 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2859 | 36.3407 | 83.0728 | 15.8974 | 20.0738 | 4.9898 | 83.0779 | 208.9198 | 155.2717 | 207.1426 | 139.3524
2012-10-31 07:00 | 24.5941 | 228.9468 | 175.3106 | 227.2168 | 159.3256 | 72.3738 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2859 | 36.3402 | 83.071 | 15.8974 | 20.1064 | 4.9894 | 83.0761 | 208.8404 | 155.2042 | 207.1104 | 139.2192
2012-10-31 07:00 | 24.6001 | 228.9882 | 175.3127 | 227.211 | 159.417 | 72.3709 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2859 | 36.3402 | 83.0704 | 15.8975 | 20.1325 | 4.9892 | 83.0755 | 208.8557 | 155.1802 | 207.0785 | 139.2845
2012-10-31 07:00 | 24.5956 | 228.9679 | 175.3082 | 227.2222 | 159.4125 | 72.3807 | 0.014408 | 0.35475 | 0.005111 | 24.6215 | 2.2859 | 36.3396 | 83.0683 | 15.8974 | 20.1039 | 4.9899 | 83.0734 | 208.864 | 155.2043 | 207.1183 | 139.3086
2012-10-31 07:00 | 24.5948 | 228.9711 | 175.3465 | 227.2411 | 159.4078 | 72.3726 | 0.014404 | 0.35475 | 0.00511 | 24.6283 | 2.2858 | 36.3385 | 83.0638 | 15.8972 | 20.083 | 4.9894 | 83.069 | 208.8881 | 155.2635 | 207.1581 | 139.3248
2012-10-31 07:00 | 24.5986 | 228.9827 | 175.3308 | 227.2134 | 159.4038 | 72.3795 | 0.014408 | 0.35476 | 0.005111 | 24.6224 | 2.2858 | 36.3382 | 83.0623 | 15.8973 | 20.1109 | 4.9898 | 83.0674 | 208.8718 | 155.2199 | 207.1025 | 139.2929
2012-10-31 07:00 | 24.5978 | 228.9859 | 175.3456 | 227.2559 | 159.4496 | 72.3691 | 0.014395 | 0.35479 | 0.005107 | 24.6467 | 2.2858 | 36.3374 | 83.0593 | 15.8972 | 20.1302 | 4.9891 | 83.0644 | 208.8557 | 155.2154 | 207.1257 | 139.3194
2012-10-31 07:00 | 24.6045 | 229.0044 | 175.3289 | 227.235 | 159.3942 | 72.3755 | 0.014401 | 0.35479 | 0.005109 | 24.6364 | 2.2857 | 36.3364 | 83.0542 | 15.8972 | 20.1409 | 4.9896 | 83.0593 | 208.8635 | 155.188 | 207.0941 | 139.2533
2012-10-31 07:00 | 24.6016 | 228.97 | 175.3377 | 227.2439 | 159.4262 | 72.379 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2857 | 36.3361 | 83.0528 | 15.8973 | 20.1099 | 4.9898 | 83.0579 | 208.8601 | 155.2278 | 207.134 | 139.3163
2012-10-31 07:00 | 24.6075 | 228.9563 | 175.3631 | 227.2144 | 159.4748 | 72.3784 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2815 | 36.2693 | 82.7491 | 15.897 | 20.1358 | 4.9898 | 82.7542 | 208.8205 | 155.2273 | 207.0786 | 139.339
2012-10-31 07:00 | 24.5963 | 228.9451 | 175.3363 | 227.2504 | 159.3588 | 72.368 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2794 | 36.2352 | 82.594 | 15.8969 | 20.1246 | 4.989 | 82.5991 | 208.8205 | 155.2117 | 207.1258 | 139.2342
2012-10-31 07:00 | 24.6045 | 228.9611 | 175.3132 | 227.2468 | 159.367 | 72.3576 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2785 | 36.2212 | 82.5301 | 15.8969 | 20.1128 | 4.9883 | 82.5352 | 208.8483 | 155.2004 | 207.134 | 139.2542
2012-10-31 07:00 | 24.6053 | 228.9265 | 175.3336 | 227.2516 | 159.2515 | 72.3622 | 0.014401 | 0.35452 | 0.005105 | 24.6174 | 2.2783 | 36.2175 | 82.5134 | 15.8969 | 20.1176 | 4.9887 | 82.5185 | 208.8089 | 155.216 | 207.134 | 139.1339
2012-10-31 07:00 | 24.6038 | 228.9604 | 175.2656 | 227.2029 | 158.5635 | 72.3662 | 0.014386 | 0.35449 | 0.0051 | 24.641 | 2.2783 | 36.218 | 82.5155 | 15.8969 | 20.1362 | 4.9889 | 82.5206 | 208.8242 | 155.1294 | 207.0667 | 138.4273
2012-10-31 07:00 | 24.606 | 228.943 | 175.1662 | 227.2523 | 158.4105 | 72.357 | 0.014379 | 0.35446 | 0.005097 | 24.651 | 2.2786 | 36.2231 | 82.5386 | 15.8969 | 20.1063 | 4.9883 | 82.5437 | 208.8367 | 155.0599 | 207.146 | 138.3042
2012-10-31 07:00 | 24.6075 | 228.913 | 175.066 | 227.238 | 158.9278 | 72.3558 | 0.014382 | 0.35444 | 0.005098 | 24.6448 | 2.279 | 36.2289 | 82.566 | 15.8968 | 20.0756 | 4.9882 | 82.5711 | 208.8374 | 154.9904 | 207.1624 | 138.8522
2012-10-31 07:00 | 24.6098 | 228.9271 | 175.0644 | 227.2089 | 158.9224 | 72.3651 | 0.014386 | 0.35439 | 0.005098 | 24.634 | 2.2797 | 36.2406 | 82.618 | 15.897 | 20.1101 | 4.9888 | 82.6231 | 208.817 | 154.9543 | 207.0988 | 138.8123
2012-10-31 07:00 | 24.5986 | 228.9238 | 175.0024 | 227.1937 | 158.5699 | 72.3547 | 0.01437 | 0.3544 | 0.005093 | 24.6624 | 2.2848 | 36.3225 | 82.9904 | 15.8973 | 20.0708 | 4.9881 | 82.9955 | 208.853 | 154.9316 | 207.1229 | 138.4991
2012-10-31 07:00 | 24.5956 | 228.909 | 174.8939 | 227.1789 | 158.7918 | 72.3639 | 0.014379 | 0.35441 | 0.005096 | 24.648 | 2.2861 | 36.3418 | 83.0794 | 15.8972 | 20.0999 | 4.9888 | 83.0845 | 208.8091 | 154.794 | 207.079 | 138.6919
2012-10-31 07:00 | 24.5963 | 228.894 | 174.9298 | 227.1993 | 158.9477 | 72.3616 | 0.014379 | 0.35443 | 0.005096 | 24.649 | 2.2872 | 36.36 | 83.1621 | 15.8972 | 20.0725 | 4.9886 | 83.1672 | 208.8215 | 154.8573 | 207.1268 | 138.8752
2012-10-31 07:00 | 24.6023 | 228.9353 | 174.8889 | 227.1896 | 159.0312 | 72.368 | 0.014382 | 0.3545 | 0.005098 | 24.6489 | 2.288 | 36.3726 | 83.2197 | 15.8973 | 20.0544 | 4.989 | 83.2248 | 208.8809 | 154.8345 | 207.1352 | 138.9768
2012-10-31 07:00 | 24.6023 | 228.9078 | 174.9006 | 227.2132 | 159.3067 | 72.3726 | 0.014376 | 0.35459 | 0.005098 | 24.6652 | 2.2883 | 36.3785 | 83.2463 | 15.8973 | 20.0584 | 4.9894 | 83.2514 | 208.8494 | 154.8422 | 207.1548 | 139.2483
2012-10-31 07:01 | 24.6038 | 228.9329 | 174.9451 | 227.1871 | 159.2344 | 72.3657 | 0.014373 | 0.3546 | 0.005097 | 24.6713 | 2.2886 | 36.3819 | 83.2624 | 15.8972 | 20.0519 | 4.9889 | 83.2675 | 208.881 | 154.8932 | 207.1352 | 139.1825
2012-10-31 07:01 | 24.5986 | 228.9198 | 174.9712 | 227.1387 | 159.2137 | 72.379 | 0.014386 | 0.35453 | 0.0051 | 24.644 | 2.2887 | 36.3841 | 83.2725 | 15.8973 | 20.0547 | 4.9898 | 83.2776 | 208.8651 | 154.9165 | 207.084 | 139.159
2012-10-31 07:01 | 24.5993 | 228.8852 | 174.9601 | 227.1315 | 159.1718 | 72.3807 | 0.014389 | 0.35462 | 0.005103 | 24.6449 | 2.2889 | 36.3863 | 83.2829 | 15.8972 | 20.0233 | 4.9899 | 83.288 | 208.8619 | 154.9368 | 207.1082 | 139.1485
2012-10-31 07:01 | 24.5971 | 228.883 | 174.9736 | 227.1372 | 159.1269 | 72.3818 | 0.014398 | 0.35459 | 0.005105 | 24.6275 | 2.2889 | 36.3868 | 83.2852 | 15.8971 | 20.0251 | 4.99 | 83.2903 | 208.8579 | 154.9485 | 207.1121 | 139.1018
2012-10-31 07:01 | 24.6023 | 228.8764 | 174.9905 | 227.1149 | 159.1398 | 72.3749 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2888 | 36.3861 | 83.282 | 15.8972 | 20.0223 | 4.9895 | 83.2871 | 208.8541 | 154.9682 | 207.0926 | 139.1175
2012-10-31 07:01 | 24.5993 | 228.8773 | 175.0149 | 227.104 | 159.2222 | 72.3842 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2889 | 36.3863 | 83.2838 | 15.897 | 20.0594 | 4.9902 | 83.2889 | 208.8179 | 154.9555 | 207.0446 | 139.1628
2012-10-31 07:01 | 24.6031 | 228.8968 | 175.0382 | 227.1786 | 159.1988 | 72.3865 | 0.014398 | 0.35452 | 0.005104 | 24.6225 | 2.2889 | 36.3864 | 83.2844 | 15.897 | 20.0592 | 4.9903 | 83.2895 | 208.8376 | 154.979 | 207.1194 | 139.1396
2012-10-31 07:01 | 24.6031 | 228.8929 | 175.0656 | 227.1432 | 159.3812 | 72.3807 | 0.014382 | 0.35456 | 0.005099 | 24.6529 | 2.289 | 36.3875 | 83.2899 | 15.8969 | 20.0512 | 4.9899 | 83.295 | 208.8417 | 155.0144 | 207.092 | 139.33
2012-10-31 07:01 | 24.5978 | 228.864 | 175.0954 | 227.1458 | 159.4573 | 72.383 | 0.014392 | 0.35456 | 0.005103 | 24.6358 | 2.2889 | 36.3871 | 83.2875 | 15.897 | 20.0017 | 4.9901 | 83.2926 | 208.8623 | 155.0937 | 207.1441 | 139.4556
2012-10-31 07:01 | 24.5948 | 228.8885 | 175.1315 | 227.1781 | 159.3418 | 72.3807 | 0.014386 | 0.35452 | 0.0051 | 24.6431 | 2.2889 | 36.3868 | 83.2866 | 15.8969 | 20.0389 | 4.9899 | 83.2917 | 208.8496 | 155.0926 | 207.1392 | 139.3029
2012-10-31 07:01 | 24.5866 | 228.9039 | 175.1546 | 227.1581 | 159.3336 | 72.4009 | 0.014389 | 0.35453 | 0.005101 | 24.6389 | 2.2889 | 36.3868 | 83.2869 | 15.8969 | 20.0588 | 4.9913 | 83.292 | 208.8451 | 155.0958 | 207.0993 | 139.2748
2012-10-31 07:01 | 24.5926 | 228.8981 | 175.1567 | 227.1799 | 159.2388 | 72.3842 | 0.014392 | 0.35459 | 0.005103 | 24.6378 | 2.2889 | 36.3861 | 83.284 | 15.8968 | 20.0688 | 4.9902 | 83.2891 | 208.8293 | 155.0879 | 207.1111 | 139.17
2012-10-31 07:01 | 24.5971 | 228.9341 | 175.1573 | 227.1726 | 159.2782 | 72.3865 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2888 | 36.3843 | 83.2757 | 15.8968 | 20.0893 | 4.9903 | 83.2808 | 208.8448 | 155.068 | 207.0833 | 139.1889
2012-10-31 07:01 | 24.5903 | 228.9155 | 175.1661 | 227.1658 | 159.2597 | 72.3778 | 0.014382 | 0.35467 | 0.005101 | 24.661 | 2.2887 | 36.3831 | 83.27 | 15.8968 | 20.0986 | 4.9897 | 83.2751 | 208.8169 | 155.0675 | 207.0672 | 139.1611
2012-10-31 07:01 | 24.5933 | 228.9263 | 175.1848 | 227.1766 | 159.3365 | 72.3842 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2886 | 36.3815 | 83.2635 | 15.8967 | 20.0976 | 4.9902 | 83.2686 | 208.8287 | 155.0872 | 207.079 | 139.2389
2012-10-31 07:01 | 24.5896 | 228.9226 | 175.1771 | 227.1415 | 159.3172 | 72.3894 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2887 | 36.3822 | 83.2666 | 15.8967 | 20.0939 | 4.9905 | 83.2717 | 208.8287 | 155.0832 | 207.0476 | 139.2233
2012-10-31 07:01 | 24.5851 | 228.8906 | 175.2 | 227.1724 | 159.367 | 72.3853 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2886 | 36.3823 | 83.2662 | 15.8968 | 20.0653 | 4.9902 | 83.2713 | 208.8253 | 155.1347 | 207.1071 | 139.3017
2012-10-31 07:01 | 24.5933 | 228.9303 | 175.2043 | 227.2081 | 159.4218 | 72.3772 | 0.014379 | 0.3547 | 0.0051 | 24.6681 | 2.2886 | 36.3819 | 83.2647 | 15.8968 | 20.1216 | 4.9897 | 83.2698 | 208.8087 | 155.0827 | 207.0865 | 139.3002
2012-10-31 07:01 | 24.5844 | 228.8821 | 175.2306 | 227.1913 | 159.4323 | 72.3934 | 0.014404 | 0.35463 | 0.005108 | 24.6202 | 2.2886 | 36.381 | 83.261 | 15.8968 | 20.0927 | 4.9908 | 83.2661 | 208.7894 | 155.1379 | 207.0986 | 139.3396
2012-10-31 07:01 | 24.5896 | 228.8951 | 175.2201 | 227.2005 | 159.3987 | 72.3865 | 0.014389 | 0.35469 | 0.005104 | 24.6499 | 2.2886 | 36.3805 | 83.2591 | 15.8967 | 20.0417 | 4.9903 | 83.2642 | 208.8534 | 155.1784 | 207.1588 | 139.357
2012-10-31 07:01 | 24.5971 | 228.9105 | 175.2394 | 227.2001 | 159.4566 | 72.3865 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2885 | 36.3797 | 83.2561 | 15.8966 | 20.0893 | 4.9903 | 83.2612 | 208.8212 | 155.1501 | 207.1108 | 139.3673
2012-10-31 07:01 | 24.5911 | 228.9281 | 175.2412 | 227.1744 | 159.47 | 72.3888 | 0.014395 | 0.35466 | 0.005105 | 24.6377 | 2.2885 | 36.3794 | 83.2542 | 15.8966 | 20.0512 | 4.9905 | 83.2593 | 208.8769 | 155.19 | 207.1232 | 139.4188
2012-10-31 07:01 | 24.6001 | 228.8938 | 175.2658 | 227.2149 | 159.417 | 72.3922 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2885 | 36.3789 | 83.2529 | 15.8965 | 20.0803 | 4.9907 | 83.258 | 208.8135 | 155.1855 | 207.1346 | 139.3367
2012-10-31 07:02 | 24.6023 | 228.9432 | 175.2837 | 227.2328 | 159.4386 | 72.3853 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2885 | 36.379 | 83.253 | 15.8965 | 20.1106 | 4.9902 | 83.2581 | 208.8326 | 155.1731 | 207.1222 | 139.328
2012-10-31 07:02 | 24.6031 | 228.9125 | 175.2806 | 227.2376 | 159.2958 | 72.3911 | 0.014386 | 0.35469 | 0.005103 | 24.6551 | 2.2884 | 36.3778 | 83.2476 | 15.8965 | 20.0632 | 4.9906 | 83.2527 | 208.8493 | 155.2174 | 207.1744 | 139.2326
2012-10-31 07:02 | 24.6008 | 228.9496 | 175.2431 | 227.2471 | 159.3284 | 72.3992 | 0.014389 | 0.35476 | 0.005105 | 24.6549 | 2.2884 | 36.3777 | 83.2478 | 15.8964 | 20.097 | 4.9912 | 83.2529 | 208.8526 | 155.1461 | 207.1501 | 139.2314
2012-10-31 07:02 | 24.6075 | 228.8973 | 175.3045 | 227.2616 | 159.4321 | 72.4032 | 0.014401 | 0.35473 | 0.005108 | 24.6324 | 2.2884 | 36.3769 | 83.2431 | 15.8965 | 20.0837 | 4.9915 | 83.2482 | 208.8136 | 155.2208 | 207.1779 | 139.3484
2012-10-31 07:02 | 24.6105 | 228.9593 | 175.3036 | 227.2174 | 159.2877 | 72.3957 | 0.014389 | 0.35466 | 0.005103 | 24.6479 | 2.2883 | 36.3764 | 83.2406 | 15.8966 | 20.0786 | 4.991 | 83.2458 | 208.8807 | 155.225 | 207.1388 | 139.2091
2012-10-31 07:02 | 24.6031 | 228.9558 | 175.2454 | 227.2218 | 159.2454 | 72.3894 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2882 | 36.3745 | 83.2322 | 15.8965 | 20.0793 | 4.9905 | 83.2373 | 208.8765 | 155.1661 | 207.1425 | 139.1661
2012-10-31 07:02 | 24.6173 | 228.9228 | 175.2791 | 227.2478 | 159.213 | 72.3853 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2881 | 36.3731 | 83.2272 | 15.8963 | 20.1135 | 4.9902 | 83.2323 | 208.8093 | 155.1656 | 207.1343 | 139.0995
2012-10-31 07:02 | 24.609 | 228.8909 | 175.2435 | 227.2631 | 159.2203 | 72.3859 | 0.014404 | 0.3547 | 0.005109 | 24.6252 | 2.2881 | 36.3724 | 83.2234 | 15.8964 | 20.0932 | 4.9903 | 83.2285 | 208.7977 | 155.1503 | 207.1699 | 139.1271
2012-10-31 07:02 | 24.6158 | 228.937 | 175.2229 | 227.2817 | 159.1611 | 72.3917 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2881 | 36.3726 | 83.2243 | 15.8964 | 20.092 | 4.9907 | 83.2294 | 208.845 | 155.1309 | 207.1897 | 139.0691
2012-10-31 07:02 | 24.618 | 228.9274 | 175.2134 | 227.2446 | 159.1129 | 72.3922 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2881 | 36.3727 | 83.225 | 15.8963 | 20.0902 | 4.9907 | 83.2301 | 208.8372 | 155.1232 | 207.1544 | 139.0227
2012-10-31 07:02 | 24.6158 | 228.9056 | 175.1877 | 227.2817 | 159.1378 | 72.387 | 0.014389 | 0.35463 | 0.005103 | 24.6459 | 2.2881 | 36.372 | 83.2223 | 15.8963 | 20.0759 | 4.9904 | 83.2274 | 208.8297 | 155.1118 | 207.2058 | 139.0619
2012-10-31 07:02 | 24.6165 | 228.9495 | 175.1571 | 227.2667 | 159.0881 | 72.3899 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2881 | 36.3718 | 83.2217 | 15.8961 | 20.0806 | 4.9906 | 83.2268 | 208.8689 | 155.0765 | 207.1861 | 139.0075
2012-10-31 07:02 | 24.6165 | 228.9024 | 175.1806 | 227.2746 | 159.1773 | 72.3795 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.288 | 36.3711 | 83.2184 | 15.8962 | 20.0365 | 4.9898 | 83.2235 | 208.8659 | 155.1441 | 207.2381 | 139.1408
2012-10-31 07:02 | 24.63 | 228.9198 | 175.1745 | 227.2802 | 159.1055 | 72.3801 | 0.014379 | 0.35459 | 0.005099 | 24.6601 | 2.288 | 36.3703 | 83.2142 | 15.8963 | 20.07 | 4.9899 | 83.2193 | 208.8498 | 155.1045 | 207.2102 | 139.0355
2012-10-31 07:02 | 24.6195 | 228.8857 | 175.1601 | 227.2579 | 159.0058 | 72.3847 | 0.014373 | 0.35473 | 0.005099 | 24.6804 | 2.2879 | 36.3686 | 83.2071 | 15.8962 | 20.0876 | 4.9902 | 83.2122 | 208.7981 | 155.0725 | 207.1703 | 138.9182
2012-10-31 07:02 | 24.624 | 228.8981 | 175.1451 | 227.2939 | 158.9172 | 72.3911 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2878 | 36.368 | 83.2044 | 15.8962 | 20.0881 | 4.9906 | 83.2095 | 208.81 | 155.057 | 207.2058 | 138.8291
2012-10-31 07:02 | 24.621 | 228.9501 | 175.103 | 227.2594 | 158.8987 | 72.3888 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2879 | 36.3676 | 83.2036 | 15.896 | 20.0651 | 4.9905 | 83.2087 | 208.885 | 155.0379 | 207.1943 | 138.8336
2012-10-31 07:02 | 24.6255 | 228.9782 | 175.1192 | 227.256 | 159.0738 | 72.394 | 0.014404 | 0.35469 | 0.005109 | 24.6243 | 2.2878 | 36.3665 | 83.1982 | 15.8961 | 20.0575 | 4.9908 | 83.2033 | 208.9207 | 155.0617 | 207.1985 | 139.0163
2012-10-31 07:02 | 24.6195 | 228.9801 | 175.0663 | 227.2618 | 159.095 | 72.3847 | 0.014411 | 0.35466 | 0.005111 | 24.6103 | 2.2878 | 36.3666 | 83.1988 | 15.896 | 20.0716 | 4.9902 | 83.2039 | 208.9085 | 154.9947 | 207.1902 | 139.0234
2012-10-31 07:02 | 24.624 | 228.9452 | 175.1177 | 227.2821 | 159.2353 | 72.3946 | 0.014398 | 0.35472 | 0.005107 | 24.6365 | 2.2878 | 36.3664 | 83.198 | 15.896 | 20.064 | 4.9909 | 83.2031 | 208.8812 | 155.0537 | 207.2181 | 139.1713
2012-10-31 07:02 | 24.618 | 228.955 | 175.1235 | 227.2721 | 159.2913 | 72.3761 | 0.014408 | 0.35466 | 0.00511 | 24.6154 | 2.2877 | 36.3656 | 83.195 | 15.8959 | 20.0781 | 4.9896 | 83.2001 | 208.8769 | 155.0454 | 207.194 | 139.2132
2012-10-31 07:02 | 24.6225 | 228.9398 | 175.1397 | 227.2491 | 159.323 | 72.3894 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.2877 | 36.3647 | 83.1913 | 15.8958 | 20.0826 | 4.9905 | 83.1964 | 208.8572 | 155.0571 | 207.1665 | 139.2404
2012-10-31 07:02 | 24.6277 | 228.9607 | 175.1527 | 227.2661 | 159.398 | 72.3847 | 0.014408 | 0.35462 | 0.005109 | 24.6124 | 2.2876 | 36.3637 | 83.1869 | 15.8958 | 20.0677 | 4.9902 | 83.192 | 208.893 | 155.085 | 207.1984 | 139.3303
2012-10-31 07:02 | 24.6135 | 228.9544 | 175.201 | 227.2716 | 159.4226 | 72.3934 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2875 | 36.3622 | 83.1801 | 15.8958 | 20.0214 | 4.9908 | 83.1852 | 208.933 | 155.1796 | 207.2502 | 139.4012
2012-10-31 07:03 | 24.6203 | 228.9966 | 175.2313 | 227.2744 | 159.3441 | 72.3836 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2876 | 36.3627 | 83.182 | 15.8958 | 20.0523 | 4.9901 | 83.1871 | 208.9443 | 155.179 | 207.2221 | 139.2918
2012-10-31 07:03 | 24.6337 | 228.9982 | 175.2408 | 227.276 | 159.4234 | 72.3732 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2875 | 36.362 | 83.1794 | 15.8957 | 20.0617 | 4.9894 | 83.1845 | 208.9365 | 155.1791 | 207.2143 | 139.3617
2012-10-31 07:03 | 24.63 | 228.9512 | 175.2332 | 227.2723 | 159.3344 | 72.3882 | 0.014417 | 0.3547 | 0.005114 | 24.603 | 2.2875 | 36.3616 | 83.1778 | 15.8957 | 20.058 | 4.9904 | 83.183 | 208.8932 | 155.1752 | 207.2143 | 139.2764
2012-10-31 07:03 | 24.6322 | 228.9692 | 175.2432 | 227.2706 | 159.3366 | 72.3847 | 0.014398 | 0.35472 | 0.005107 | 24.6365 | 2.2875 | 36.3606 | 83.1736 | 15.8956 | 20.0281 | 4.9902 | 83.1787 | 208.9411 | 155.2151 | 207.2425 | 139.3085
2012-10-31 07:03 | 24.63 | 228.9866 | 175.2371 | 227.3038 | 159.4857 | 72.3894 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2874 | 36.3597 | 83.1687 | 15.8957 | 20.05 | 4.9905 | 83.1738 | 208.9366 | 155.1871 | 207.2538 | 139.4357
2012-10-31 07:03 | 24.6307 | 228.9716 | 175.2652 | 227.3084 | 159.5174 | 72.3853 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2874 | 36.359 | 83.1663 | 15.8955 | 20.0105 | 4.9902 | 83.1714 | 208.9611 | 155.2547 | 207.2979 | 139.5069
2012-10-31 07:03 | 24.6285 | 229.0244 | 175.2669 | 227.2787 | 159.5074 | 72.3761 | 0.014386 | 0.35466 | 0.005102 | 24.6531 | 2.2873 | 36.358 | 83.1618 | 15.8956 | 20.0645 | 4.9896 | 83.1669 | 208.9599 | 155.2024 | 207.2142 | 139.4429
2012-10-31 07:03 | 24.6285 | 229.0087 | 175.2786 | 227.2512 | 159.4415 | 72.3847 | 0.014401 | 0.35463 | 0.005107 | 24.6254 | 2.2873 | 36.3575 | 83.1589 | 15.8957 | 20.0565 | 4.9902 | 83.164 | 208.9522 | 155.2221 | 207.1947 | 139.385
2012-10-31 07:03 | 24.633 | 228.9857 | 175.3222 | 227.3029 | 159.4654 | 72.383 | 0.014386 | 0.3547 | 0.005103 | 24.6561 | 2.2872 | 36.3564 | 83.1546 | 15.8956 | 20.065 | 4.9901 | 83.1597 | 208.9207 | 155.2572 | 207.2379 | 139.4004
2012-10-31 07:03 | 24.6247 | 229.0128 | 175.2709 | 227.2592 | 159.3097 | 72.3795 | 0.014389 | 0.35476 | 0.005105 | 24.6549 | 2.2872 | 36.3568 | 83.1562 | 15.8956 | 20.0527 | 4.9898 | 83.1613 | 208.9601 | 155.2182 | 207.2065 | 139.257
2012-10-31 07:03 | 24.6345 | 228.9911 | 175.3159 | 227.2375 | 159.3505 | 72.3922 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2872 | 36.3568 | 83.1559 | 15.8957 | 20.0505 | 4.9907 | 83.161 | 208.9406 | 155.2654 | 207.187 | 139.3
2012-10-31 07:03 | 24.6352 | 229.0351 | 175.3557 | 227.309 | 159.3939 | 72.394 | 0.014398 | 0.35467 | 0.005107 | 24.6336 | 2.2872 | 36.3558 | 83.1523 | 15.8955 | 20.1154 | 4.9908 | 83.1574 | 208.9197 | 155.2403 | 207.1936 | 139.2785
2012-10-31 07:03 | 24.6307 | 229.0227 | 175.2612 | 227.2573 | 159.4437 | 72.3876 | 0.014401 | 0.35472 | 0.005108 | 24.6314 | 2.2871 | 36.3549 | 83.1478 | 15.8956 | 20.0748 | 4.9904 | 83.1529 | 208.9479 | 155.1864 | 207.1825 | 139.3689
2012-10-31 07:03 | 24.6337 | 229.0139 | 175.3072 | 227.2682 | 159.3846 | 72.3836 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2871 | 36.3544 | 83.1454 | 15.8955 | 20.0216 | 4.9901 | 83.1505 | 208.9923 | 155.2856 | 207.2466 | 139.363
2012-10-31 07:03 | 24.6405 | 229.06 | 175.3453 | 227.275 | 159.4263 | 72.3853 | 0.014392 | 0.35479 | 0.005106 | 24.6518 | 2.2869 | 36.3507 | 83.1287 | 15.8955 | 20.0123 | 4.9902 | 83.1338 | 209.0477 | 155.333 | 207.2627 | 139.414
2012-10-31 07:03 | 24.6322 | 229.0163 | 175.2901 | 227.2981 | 159.3521 | 72.387 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2867 | 36.349 | 83.1209 | 15.8956 | 20.0642 | 4.9904 | 83.126 | 208.9521 | 155.2259 | 207.2339 | 139.2879
2012-10-31 07:03 | 24.6382 | 229.0774 | 175.3313 | 227.3238 | 159.4667 | 72.3766 | 0.014408 | 0.35472 | 0.005111 | 24.6194 | 2.2868 | 36.3501 | 83.126 | 15.8955 | 20.0702 | 4.9896 | 83.1311 | 209.0072 | 155.2611 | 207.2536 | 139.3965
2012-10-31 07:03 | 24.6419 | 229.0339 | 175.3272 | 227.2803 | 159.517 | 72.3876 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2868 | 36.3499 | 83.1244 | 15.8956 | 20.0739 | 4.9904 | 83.1295 | 208.96 | 155.2533 | 207.2064 | 139.4431
2012-10-31 07:03 | 24.636 | 228.9887 | 175.3486 | 227.3019 | 159.4955 | 72.3905 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2868 | 36.3492 | 83.1224 | 15.8954 | 20.052 | 4.9906 | 83.1275 | 208.9367 | 155.2966 | 207.2499 | 139.4435
2012-10-31 07:03 | 24.6337 | 229.006 | 175.3151 | 227.3036 | 159.5437 | 72.3801 | 0.014401 | 0.35466 | 0.005107 | 24.6274 | 2.2867 | 36.3486 | 83.1187 | 15.8956 | 20.0577 | 4.9899 | 83.1238 | 208.9483 | 155.2574 | 207.2459 | 139.486
2012-10-31 07:03 | 24.6434 | 229.0197 | 175.3521 | 227.2936 | 159.5223 | 72.3772 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2867 | 36.3482 | 83.1172 | 15.8955 | 20.0473 | 4.9897 | 83.1223 | 208.9724 | 155.3048 | 207.2463 | 139.475
2012-10-31 07:03 | 24.6427 | 229.0111 | 175.3827 | 227.3047 | 159.4867 | 72.3957 | 0.014389 | 0.35479 | 0.005105 | 24.657 | 2.2867 | 36.3482 | 83.1173 | 15.8955 | 20.0266 | 4.991 | 83.1224 | 208.9845 | 155.3561 | 207.2781 | 139.4601
2012-10-31 07:03 | 24.6434 | 229.0118 | 175.4186 | 227.2975 | 159.4719 | 72.383 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2867 | 36.3474 | 83.1142 | 15.8954 | 20.0634 | 4.9901 | 83.1193 | 208.9484 | 155.3552 | 207.2341 | 139.4085
2012-10-31 07:04 | 24.6509 | 229.0075 | 175.3753 | 227.2618 | 159.4678 | 72.3703 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2867 | 36.3478 | 83.1161 | 15.8954 | 20.0909 | 4.9892 | 83.1213 | 208.9166 | 155.2844 | 207.1709 | 139.3769
2012-10-31 07:04 | 24.6464 | 229.0541 | 175.3825 | 227.2415 | 159.5331 | 72.3859 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2866 | 36.347 | 83.1122 | 15.8955 | 20.0784 | 4.9903 | 83.1173 | 208.9757 | 155.3041 | 207.1631 | 139.4547
2012-10-31 07:04 | 24.6547 | 228.9956 | 175.3947 | 227.3285 | 159.6656 | 72.3853 | 0.014414 | 0.35478 | 0.005114 | 24.6132 | 2.2866 | 36.3468 | 83.1111 | 15.8954 | 20.0947 | 4.9902 | 83.1162 | 208.9009 | 155.3 | 207.2338 | 139.5709
2012-10-31 07:04 | 24.6539 | 229.0341 | 175.39 | 227.2923 | 159.6337 | 72.3894 | 0.014392 | 0.35479 | 0.005106 | 24.6518 | 2.2865 | 36.3457 | 83.1061 | 15.8954 | 20.0699 | 4.9905 | 83.1112 | 208.9642 | 155.3201 | 207.2224 | 139.5638
2012-10-31 07:04 | 24.6517 | 229.024 | 175.4112 | 227.2744 | 159.5656 | 72.3905 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2865 | 36.3443 | 83.1 | 15.8954 | 20.0877 | 4.9906 | 83.1051 | 208.9363 | 155.3235 | 207.1867 | 139.4779
2012-10-31 07:04 | 24.6554 | 229.0867 | 175.4462 | 227.2702 | 159.5537 | 72.383 | 0.014404 | 0.35473 | 0.00511 | 24.6273 | 2.2864 | 36.3436 | 83.0972 | 15.8953 | 20.0914 | 4.9901 | 83.1023 | 208.9953 | 155.3548 | 207.1788 | 139.4623
2012-10-31 07:04 | 24.6629 | 229.0431 | 175.4576 | 227.2856 | 159.4759 | 72.3778 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2864 | 36.3432 | 83.0968 | 15.8951 | 20.0909 | 4.9897 | 83.1019 | 208.9522 | 155.3667 | 207.1947 | 139.385
2012-10-31 07:04 | 24.6599 | 229.0873 | 175.4351 | 227.3022 | 159.2634 | 72.3818 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2864 | 36.3432 | 83.0961 | 15.8952 | 20.0799 | 4.99 | 83.1012 | 209.0074 | 155.3552 | 207.2223 | 139.1835
2012-10-31 07:04 | 24.6629 | 229.0352 | 175.3755 | 227.321 | 159.2858 | 72.3818 | 0.014408 | 0.35466 | 0.00511 | 24.6154 | 2.2864 | 36.3428 | 83.0949 | 15.8951 | 20.0949 | 4.99 | 83.1 | 208.9403 | 155.2806 | 207.2261 | 139.1909
2012-10-31 07:04 | 24.6524 | 229.0759 | 175.3729 | 227.2672 | 159.1822 | 72.3865 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2863 | 36.3414 | 83.0886 | 15.8951 | 20.0483 | 4.9903 | 83.0937 | 209.0276 | 155.3246 | 207.2189 | 139.1339
2012-10-31 07:04 | 24.6569 | 229.0804 | 175.3304 | 227.2914 | 159.082 | 72.379 | 0.014401 | 0.3547 | 0.005108 | 24.6304 | 2.2863 | 36.3412 | 83.088 | 15.895 | 20.0608 | 4.9898 | 83.0931 | 209.0196 | 155.2696 | 207.2306 | 139.0212
2012-10-31 07:04 | 24.6599 | 229.0834 | 175.3022 | 227.2944 | 159.1509 | 72.3818 | 0.014408 | 0.35475 | 0.005111 | 24.6215 | 2.2863 | 36.3404 | 83.0842 | 15.895 | 20.0919 | 4.99 | 83.0893 | 208.9915 | 155.2103 | 207.2025 | 139.059
2012-10-31 07:04 | 24.6547 | 229.0546 | 175.3322 | 227.3167 | 159.1302 | 72.3795 | 0.014386 | 0.35479 | 0.005104 | 24.6621 | 2.2862 | 36.3398 | 83.081 | 15.8951 | 20.0626 | 4.9898 | 83.0861 | 208.992 | 155.2696 | 207.2541 | 139.0676
2012-10-31 07:04 | 24.6524 | 229.0562 | 175.2751 | 227.2672 | 159.2016 | 72.3772 | 0.014389 | 0.3547 | 0.005104 | 24.6509 | 2.2862 | 36.3399 | 83.0814 | 15.8951 | 20.0282 | 4.9897 | 83.0865 | 209.028 | 155.2469 | 207.239 | 139.1734
2012-10-31 07:04 | 24.6449 | 229.0959 | 175.2168 | 227.2951 | 159.2368 | 72.3905 | 0.014408 | 0.3547 | 0.005111 | 24.6184 | 2.2862 | 36.3392 | 83.0786 | 15.895 | 20.0528 | 4.9906 | 83.0838 | 209.0431 | 155.164 | 207.2423 | 139.184
2012-10-31 07:04 | 24.6457 | 229.0967 | 175.2645 | 227.3038 | 159.3384 | 72.372 | 0.014404 | 0.35472 | 0.005109 | 24.6263 | 2.2862 | 36.3389 | 83.0779 | 15.8949 | 20.0777 | 4.9893 | 83.083 | 209.019 | 155.1868 | 207.2261 | 139.2607
2012-10-31 07:04 | 24.6352 | 229.0822 | 175.2384 | 227.2775 | 159.1223 | 72.3778 | 0.014408 | 0.35475 | 0.005111 | 24.6215 | 2.2862 | 36.3386 | 83.0767 | 15.8948 | 20.0833 | 4.9897 | 83.0818 | 208.9989 | 155.1551 | 207.1942 | 139.039
2012-10-31 07:04 | 24.6412 | 229.0607 | 175.2561 | 227.3347 | 159.1865 | 72.3824 | 0.014408 | 0.3548 | 0.005112 | 24.6255 | 2.2861 | 36.3377 | 83.073 | 15.8948 | 20.0812 | 4.99 | 83.0781 | 208.9795 | 155.1749 | 207.2535 | 139.1053
2012-10-31 07:04 | 24.6419 | 229.1125 | 175.2294 | 227.2803 | 159.4238 | 72.3755 | 0.014417 | 0.35473 | 0.005114 | 24.605 | 2.2827 | 36.2835 | 82.8254 | 15.8948 | 20.11 | 4.9896 | 82.8305 | 209.0025 | 155.1194 | 207.1703 | 139.3138
2012-10-31 07:04 | 24.6412 | 229.0882 | 175.2678 | 227.3504 | 159.4115 | 72.3709 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2798 | 36.2364 | 82.6119 | 15.8945 | 20.1134 | 4.9892 | 82.617 | 208.9748 | 155.1544 | 207.237 | 139.2981
2012-10-31 07:04 | 24.6382 | 229.0341 | 175.2844 | 227.3199 | 159.2882 | 72.3674 | 0.014408 | 0.35467 | 0.00511 | 24.6165 | 2.2789 | 36.222 | 82.5465 | 15.8944 | 20.1385 | 4.989 | 82.5517 | 208.8956 | 155.1459 | 207.1814 | 139.1497
2012-10-31 07:04 | 24.6382 | 229.0577 | 175.2648 | 227.3002 | 158.5591 | 72.3668 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2786 | 36.217 | 82.5237 | 15.8944 | 20.1465 | 4.989 | 82.5288 | 208.9112 | 155.1183 | 207.1537 | 138.4126
2012-10-31 07:04 | 24.6375 | 229.0452 | 175.1195 | 227.3034 | 158.7523 | 72.3639 | 0.014376 | 0.35454 | 0.005097 | 24.6622 | 2.2788 | 36.2208 | 82.5408 | 15.8946 | 20.1097 | 4.9888 | 82.5459 | 208.9355 | 155.0098 | 207.1937 | 138.6426
2012-10-31 07:05 | 24.633 | 229.0053 | 175.0603 | 227.2832 | 158.7051 | 72.361 | 0.014373 | 0.35452 | 0.005095 | 24.6653 | 2.279 | 36.224 | 82.5554 | 15.8945 | 20.1292 | 4.9886 | 82.5605 | 208.8761 | 154.9311 | 207.154 | 138.5759
2012-10-31 07:05 | 24.6367 | 229.0484 | 175.0288 | 227.3026 | 158.8795 | 72.3564 | 0.014382 | 0.3545 | 0.005098 | 24.6489 | 2.2794 | 36.2308 | 82.5856 | 15.8946 | 20.1129 | 4.9883 | 82.5907 | 208.9355 | 154.9159 | 207.1897 | 138.7666
2012-10-31 07:05 | 24.6262 | 229.0575 | 175.0105 | 227.2449 | 158.8108 | 72.3576 | 0.014382 | 0.35434 | 0.005096 | 24.6378 | 2.28 | 36.2393 | 82.624 | 15.8947 | 20.1345 | 4.9883 | 82.6291 | 208.923 | 154.876 | 207.1104 | 138.6763
2012-10-31 07:05 | 24.624 | 229.0278 | 174.9926 | 227.286 | 159.6232 | 72.3657 | 0.014376 | 0.35437 | 0.005094 | 24.6501 | 2.2838 | 36.3013 | 82.9063 | 15.8949 | 20.1483 | 4.9889 | 82.9114 | 208.8795 | 154.8443 | 207.1377 | 139.4749
2012-10-31 07:05 | 24.6188 | 229.0029 | 175.136 | 227.2651 | 159.909 | 72.3651 | 0.01437 | 0.35443 | 0.005093 | 24.6644 | 2.286 | 36.3358 | 83.0632 | 15.895 | 20.1592 | 4.9888 | 83.0683 | 208.8437 | 154.9768 | 207.1059 | 139.7498
2012-10-31 07:05 | 24.6135 | 229.0252 | 175.162 | 227.2755 | 159.9736 | 72.3645 | 0.014386 | 0.35444 | 0.005099 | 24.638 | 2.2871 | 36.3534 | 83.1434 | 15.895 | 20.1579 | 4.9888 | 83.1485 | 208.8673 | 155.0041 | 207.1176 | 139.8157
2012-10-31 07:05 | 24.6075 | 229.0074 | 175.2029 | 227.2616 | 159.436 | 72.3807 | 0.014392 | 0.3545 | 0.005102 | 24.6317 | 2.288 | 36.3675 | 83.2081 | 15.895 | 20.1519 | 4.9899 | 83.2132 | 208.8555 | 155.051 | 207.1097 | 139.2841
2012-10-31 07:05 | 24.5956 | 229.023 | 175.148 | 227.2576 | 159.2224 | 72.3801 | 0.014382 | 0.35454 | 0.005099 | 24.6519 | 2.2886 | 36.3783 | 83.2572 | 15.8951 | 20.148 | 4.9899 | 83.2623 | 208.875 | 155 | 207.1096 | 139.0744
2012-10-31 07:05 | 24.5858 | 229.0053 | 175.1499 | 227.2517 | 159.1466 | 72.3795 | 0.014382 | 0.35456 | 0.005099 | 24.6529 | 2.289 | 36.3836 | 83.2815 | 15.8951 | 20.1462 | 4.9898 | 83.2866 | 208.8591 | 155.0037 | 207.1055 | 139.0004
2012-10-31 07:05 | 24.5866 | 229.0101 | 175.1429 | 227.2486 | 159.1591 | 72.387 | 0.014386 | 0.3546 | 0.005101 | 24.649 | 2.2891 | 36.3857 | 83.2917 | 15.895 | 20.1511 | 4.9904 | 83.2968 | 208.859 | 154.9918 | 207.0975 | 139.008
2012-10-31 07:05 | 24.5873 | 229.0108 | 175.0732 | 227.2218 | 159.0589 | 72.3946 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.2893 | 36.3879 | 83.3015 | 15.895 | 20.0996 | 4.9909 | 83.3066 | 208.9112 | 154.9736 | 207.1222 | 138.9593
2012-10-31 07:05 | 24.5799 | 229.0584 | 175.0658 | 227.175 | 158.9119 | 72.3911 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2894 | 36.3892 | 83.3077 | 15.8949 | 20.1163 | 4.9906 | 83.3128 | 208.9421 | 154.9495 | 207.0587 | 138.7956
2012-10-31 07:05 | 24.5911 | 229.0224 | 175.0575 | 227.2256 | 158.7796 | 72.3853 | 0.014401 | 0.35467 | 0.005108 | 24.6284 | 2.2894 | 36.3892 | 83.308 | 15.8949 | 20.1556 | 4.9902 | 83.3131 | 208.8668 | 154.9019 | 207.07 | 138.624
2012-10-31 07:05 | 24.5911 | 228.9988 | 174.9832 | 227.2177 | 158.8145 | 72.3876 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2894 | 36.3899 | 83.3109 | 15.895 | 20.1395 | 4.9904 | 83.316 | 208.8593 | 154.8437 | 207.0782 | 138.675
2012-10-31 07:05 | 24.5836 | 228.9835 | 174.9757 | 227.2141 | 158.8341 | 72.3876 | 0.014395 | 0.35463 | 0.005105 | 24.6356 | 2.2893 | 36.3889 | 83.3066 | 15.895 | 20.1079 | 4.9904 | 83.3117 | 208.8756 | 154.8678 | 207.1062 | 138.7262
2012-10-31 07:05 | 24.5888 | 229.0005 | 174.9262 | 227.2075 | 158.9363 | 72.3853 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2893 | 36.3888 | 83.3065 | 15.8948 | 20.061 | 4.9902 | 83.3116 | 208.9395 | 154.8652 | 207.1465 | 138.8753
2012-10-31 07:05 | 24.5776 | 228.9775 | 174.9736 | 227.1845 | 158.8824 | 72.3853 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2893 | 36.3875 | 83.3003 | 15.8949 | 20.0417 | 4.9902 | 83.3055 | 208.9358 | 154.9319 | 207.1428 | 138.8407
2012-10-31 07:05 | 24.5918 | 228.9799 | 174.9096 | 227.2184 | 158.9044 | 72.3922 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2893 | 36.3874 | 83.3001 | 15.8948 | 20.1001 | 4.9907 | 83.3052 | 208.8798 | 154.8095 | 207.1183 | 138.8043
2012-10-31 07:05 | 24.5866 | 228.9786 | 174.9123 | 227.1778 | 159.0698 | 72.3928 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2893 | 36.3864 | 83.2978 | 15.8944 | 20.119 | 4.9908 | 83.3029 | 208.8596 | 154.7933 | 207.0588 | 138.9508
2012-10-31 07:05 | 24.5881 | 228.9644 | 174.9294 | 227.195 | 159.18 | 72.3836 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.2892 | 36.3864 | 83.2964 | 15.8947 | 20.0723 | 4.9901 | 83.3016 | 208.8921 | 154.8571 | 207.1227 | 139.1077
2012-10-31 07:05 | 24.5903 | 228.9666 | 175.0019 | 227.1894 | 159.1589 | 72.3876 | 0.014395 | 0.35462 | 0.005105 | 24.6347 | 2.2892 | 36.3861 | 83.2948 | 15.8947 | 20.0986 | 4.9904 | 83.2999 | 208.868 | 154.9033 | 207.0908 | 139.0603
2012-10-31 07:05 | 24.5933 | 228.9578 | 175.0323 | 227.216 | 159.1619 | 72.3807 | 0.014401 | 0.3547 | 0.005108 | 24.6304 | 2.2892 | 36.3858 | 83.2935 | 15.8947 | 20.1056 | 4.9899 | 83.2986 | 208.8522 | 154.9267 | 207.1104 | 139.0563
2012-10-31 07:05 | 24.5858 | 228.9267 | 175.0404 | 227.2203 | 159.1233 | 72.379 | 0.014392 | 0.35466 | 0.005104 | 24.6428 | 2.2891 | 36.3841 | 83.2859 | 15.8947 | 20.1141 | 4.9898 | 83.291 | 208.8126 | 154.9263 | 207.1062 | 139.0092
2012-10-31 07:06 | 24.5881 | 228.984 | 175.0271 | 227.1911 | 158.9627 | 72.3847 | 0.014395 | 0.35467 | 0.005106 | 24.6387 | 2.2891 | 36.3845 | 83.2877 | 15.8947 | 20.0723 | 4.9902 | 83.2928 | 208.9117 | 154.9548 | 207.1188 | 138.8904
2012-10-31 07:06 | 24.5866 | 228.9236 | 175.0373 | 227.2132 | 159.0815 | 72.3813 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2891 | 36.3843 | 83.2874 | 15.8946 | 20.1029 | 4.99 | 83.2925 | 208.8207 | 154.9344 | 207.1103 | 138.9786
2012-10-31 07:06 | 24.5933 | 228.8988 | 175.0479 | 227.2042 | 159.061 | 72.3755 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.289 | 36.3829 | 83.2805 | 15.8946 | 20.0936 | 4.9896 | 83.2856 | 208.8052 | 154.9543 | 207.1106 | 138.9674
2012-10-31 07:06 | 24.5858 | 228.9424 | 175.0443 | 227.1456 | 158.9216 | 72.3899 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.289 | 36.3828 | 83.28 | 15.8947 | 20.1061 | 4.9906 | 83.2851 | 208.8363 | 154.9382 | 207.0395 | 138.8155
2012-10-31 07:06 | 24.5858 | 228.9149 | 175.0326 | 227.1613 | 158.8363 | 72.3801 | 0.014401 | 0.35473 | 0.005108 | 24.6324 | 2.2889 | 36.3819 | 83.2757 | 15.8947 | 20.058 | 4.9899 | 83.2808 | 208.8569 | 154.9746 | 207.1033 | 138.7783
2012-10-31 07:06 | 24.5948 | 228.9711 | 174.9674 | 227.186 | 158.8802 | 72.3853 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2889 | 36.3809 | 83.2722 | 15.8945 | 20.0509 | 4.9902 | 83.2773 | 208.9202 | 154.9165 | 207.1351 | 138.8293
2012-10-31 07:06 | 24.5978 | 228.9151 | 174.9743 | 227.2165 | 159.05 | 72.3882 | 0.014408 | 0.35469 | 0.00511 | 24.6174 | 2.2889 | 36.3808 | 83.2716 | 15.8945 | 19.9977 | 4.9904 | 83.2768 | 208.9174 | 154.9766 | 207.2188 | 139.0523
2012-10-31 07:06 | 24.6001 | 228.9449 | 174.9961 | 227.207 | 159.0756 | 72.3922 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.2888 | 36.38 | 83.2683 | 15.8945 | 20.0201 | 4.9907 | 83.2734 | 208.9248 | 154.976 | 207.1869 | 139.0555
2012-10-31 07:06 | 24.5978 | 228.8994 | 175.0055 | 227.2047 | 159.2013 | 72.3865 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2888 | 36.3793 | 83.265 | 15.8945 | 20.0258 | 4.9903 | 83.2701 | 208.8736 | 154.9797 | 207.1789 | 139.1755
2012-10-31 07:06 | 24.5993 | 228.9559 | 175.0227 | 227.2338 | 159.1252 | 72.3882 | 0.014401 | 0.3547 | 0.005108 | 24.6304 | 2.2887 | 36.3783 | 83.2602 | 15.8945 | 20.0955 | 4.9904 | 83.2653 | 208.8604 | 154.9272 | 207.1383 | 139.0297
2012-10-31 07:06 | 24.6016 | 228.9504 | 175.0445 | 227.2085 | 158.9917 | 72.3888 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2887 | 36.3773 | 83.2552 | 15.8946 | 20.0577 | 4.9905 | 83.2603 | 208.8927 | 154.9868 | 207.1508 | 138.934
2012-10-31 07:06 | 24.6023 | 228.9707 | 174.9827 | 227.2486 | 158.9575 | 72.3853 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.2886 | 36.3764 | 83.2516 | 15.8945 | 20.0664 | 4.9902 | 83.2567 | 208.9043 | 154.9163 | 207.1822 | 138.8911
2012-10-31 07:06 | 24.6135 | 228.9976 | 174.99 | 227.2519 | 158.9532 | 72.3946 | 0.014404 | 0.35473 | 0.00511 | 24.6273 | 2.2886 | 36.3753 | 83.2469 | 15.8944 | 20.0495 | 4.9909 | 83.252 | 208.9481 | 154.9405 | 207.2024 | 138.9037
2012-10-31 07:06 | 24.6105 | 228.9671 | 174.9674 | 227.2371 | 159.0666 | 72.383 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2885 | 36.3741 | 83.2411 | 15.8945 | 20.0827 | 4.9901 | 83.2462 | 208.8844 | 154.8847 | 207.1544 | 138.9839
2012-10-31 07:06 | 24.6143 | 228.9866 | 175.0338 | 227.2173 | 159.0975 | 72.3899 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2885 | 36.3739 | 83.2399 | 15.8945 | 20.0343 | 4.9906 | 83.2451 | 208.9523 | 154.9995 | 207.183 | 139.0632
2012-10-31 07:06 | 24.6075 | 228.9641 | 174.9761 | 227.2341 | 159.1489 | 72.3888 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.2884 | 36.3733 | 83.237 | 15.8945 | 20.0475 | 4.9905 | 83.2421 | 208.9166 | 154.9286 | 207.1866 | 139.1014
2012-10-31 07:06 | 24.606 | 228.9626 | 175.0411 | 227.2247 | 159.1009 | 72.3824 | 0.014392 | 0.35469 | 0.005105 | 24.6448 | 2.2884 | 36.3728 | 83.2353 | 15.8945 | 20.042 | 4.99 | 83.2404 | 208.9206 | 154.9991 | 207.1827 | 139.0589
2012-10-31 07:06 | 24.6143 | 229.0299 | 175.0299 | 227.2252 | 159.1208 | 72.3899 | 0.014395 | 0.35479 | 0.005107 | 24.6467 | 2.2884 | 36.3726 | 83.2346 | 15.8944 | 20.0624 | 4.9906 | 83.2397 | 208.9675 | 154.9675 | 207.1628 | 139.0584
2012-10-31 07:06 | 24.606 | 229.0177 | 175.045 | 227.2483 | 159.128 | 72.387 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2882 | 36.3694 | 83.2193 | 15.8945 | 20.034 | 4.9904 | 83.2244 | 208.9837 | 155.011 | 207.2143 | 139.094
2012-10-31 07:06 | 24.6075 | 229.0074 | 175.0426 | 227.2223 | 159.0985 | 72.3847 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.2882 | 36.3695 | 83.2205 | 15.8944 | 20.0475 | 4.9902 | 83.2256 | 208.9599 | 154.9951 | 207.1748 | 139.051
2012-10-31 07:06 | 24.6165 | 228.9928 | 175.079 | 227.247 | 159.1696 | 72.3853 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2881 | 36.3678 | 83.2132 | 15.8943 | 20.0927 | 4.9902 | 83.2183 | 208.9001 | 154.9863 | 207.1543 | 139.0769
2012-10-31 07:06 | 24.6143 | 229.0181 | 175.0689 | 227.2448 | 159.2217 | 72.3801 | 0.014414 | 0.3547 | 0.005113 | 24.6082 | 2.288 | 36.3666 | 83.2071 | 15.8944 | 20.0784 | 4.9899 | 83.2122 | 208.9397 | 154.9905 | 207.1664 | 139.1433
2012-10-31 07:07 | 24.6285 | 229.0323 | 175.1183 | 227.2748 | 159.2747 | 72.3853 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.288 | 36.3661 | 83.2047 | 15.8945 | 20.0766 | 4.9902 | 83.2098 | 208.9557 | 155.0417 | 207.1982 | 139.1981
2012-10-31 07:07 | 24.6083 | 229.0003 | 175.0903 | 227.231 | 159.3165 | 72.3859 | 0.014382 | 0.35475 | 0.005102 | 24.666 | 2.288 | 36.3666 | 83.2079 | 15.8943 | 20.0604 | 4.9903 | 83.213 | 208.9399 | 155.0299 | 207.1706 | 139.2561
2012-10-31 07:07 | 24.6135 | 228.9701 | 175.0955 | 227.2362 | 159.3954 | 72.3818 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.288 | 36.3659 | 83.2041 | 15.8944 | 20.0696 | 4.99 | 83.2092 | 208.9005 | 155.0259 | 207.1666 | 139.3258
2012-10-31 07:07 | 24.6173 | 229.0368 | 175.1658 | 227.2557 | 159.4109 | 72.3946 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2879 | 36.3645 | 83.198 | 15.8943 | 20.0975 | 4.9909 | 83.2031 | 208.9393 | 155.0683 | 207.1582 | 139.3134
2012-10-31 07:07 | 24.6218 | 229.0099 | 175.2172 | 227.2799 | 159.3456 | 72.3969 | 0.014392 | 0.3548 | 0.005106 | 24.6529 | 2.2878 | 36.3638 | 83.1945 | 15.8944 | 20.0779 | 4.991 | 83.1996 | 208.932 | 155.1393 | 207.202 | 139.2677
2012-10-31 07:07 | 24.6165 | 228.9731 | 175.1923 | 227.247 | 159.3635 | 72.3813 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2878 | 36.3631 | 83.1911 | 15.8944 | 20.0646 | 4.99 | 83.1962 | 208.9085 | 155.1277 | 207.1824 | 139.2989
2012-10-31 07:07 | 24.6247 | 229.0128 | 175.2162 | 227.271 | 159.4959 | 72.3894 | 0.014386 | 0.35476 | 0.005104 | 24.6601 | 2.2878 | 36.3625 | 83.1886 | 15.8944 | 20.125 | 4.9905 | 83.1937 | 208.8878 | 155.0912 | 207.146 | 139.3709
2012-10-31 07:07 | 24.624 | 229.0042 | 175.2389 | 227.227 | 159.4874 | 72.3749 | 0.014398 | 0.35483 | 0.005109 | 24.6446 | 2.2877 | 36.3624 | 83.1878 | 15.8944 | 20.0921 | 4.9895 | 83.193 | 208.9121 | 155.1468 | 207.1349 | 139.3953
2012-10-31 07:07 | 24.6195 | 229.0115 | 175.297 | 227.2264 | 159.4558 | 72.3894 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.2877 | 36.3607 | 83.1808 | 15.8943 | 20.1037 | 4.9905 | 83.1859 | 208.9078 | 155.1933 | 207.1227 | 139.3521
2012-10-31 07:07 | 24.6232 | 229.0073 | 175.3397 | 227.2498 | 159.4401 | 72.3882 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2876 | 36.3592 | 83.1736 | 15.8944 | 20.1114 | 4.9904 | 83.1787 | 208.8959 | 155.2283 | 207.1384 | 139.3287
2012-10-31 07:07 | 24.6225 | 229.0499 | 175.3625 | 227.2609 | 159.4626 | 72.3709 | 0.014389 | 0.35476 | 0.005105 | 24.6549 | 2.2875 | 36.3586 | 83.172 | 15.8941 | 20.0987 | 4.9892 | 83.1771 | 208.9512 | 155.2638 | 207.1622 | 139.3639
2012-10-31 07:07 | 24.6195 | 229.0469 | 175.3634 | 227.2697 | 159.4984 | 72.3905 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.2875 | 36.3578 | 83.1684 | 15.8942 | 20.1398 | 4.9906 | 83.1735 | 208.9071 | 155.2236 | 207.1299 | 139.3586
2012-10-31 07:07 | 24.627 | 229.0426 | 175.3905 | 227.2733 | 159.5021 | 72.3894 | 0.014398 | 0.35469 | 0.005107 | 24.6345 | 2.2875 | 36.3573 | 83.1656 | 15.8943 | 20.1433 | 4.9905 | 83.1707 | 208.8993 | 155.2472 | 207.13 | 139.3588
2012-10-31 07:07 | 24.6128 | 229.0166 | 175.3841 | 227.3023 | 159.7129 | 72.3876 | 0.014404 | 0.35473 | 0.00511 | 24.6273 | 2.2874 | 36.3565 | 83.1624 | 15.8941 | 20.1331 | 4.9904 | 83.1675 | 208.8835 | 155.251 | 207.1692 | 139.5798
2012-10-31 07:07 | 24.6218 | 229.0453 | 175.4243 | 227.2641 | 159.6171 | 72.3801 | 0.014398 | 0.35482 | 0.005109 | 24.6436 | 2.2874 | 36.3559 | 83.16 | 15.8941 | 20.1622 | 4.9899 | 83.1651 | 208.8831 | 155.2621 | 207.1019 | 139.4549
2012-10-31 07:07 | 24.6158 | 229.051 | 175.4692 | 227.2699 | 159.5762 | 72.3928 | 0.014411 | 0.35475 | 0.005112 | 24.6163 | 2.2873 | 36.3551 | 83.1564 | 15.894 | 20.1441 | 4.9908 | 83.1615 | 208.9069 | 155.3251 | 207.1258 | 139.4321
2012-10-31 07:07 | 24.6188 | 229.054 | 175.4995 | 227.3005 | 159.6141 | 72.3784 | 0.014404 | 0.35478 | 0.00511 | 24.6303 | 2.2873 | 36.3541 | 83.1523 | 15.894 | 20.1271 | 4.9898 | 83.1574 | 208.9269 | 155.3724 | 207.1734 | 139.487
2012-10-31 07:07 | 24.6195 | 229.0508 | 175.5198 | 227.2658 | 159.5644 | 72.3772 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.2872 | 36.3531 | 83.1472 | 15.8941 | 20.1077 | 4.9897 | 83.1523 | 208.9431 | 155.4121 | 207.1581 | 139.4567
2012-10-31 07:07 | 24.624 | 229.0986 | 175.5516 | 227.2939 | 159.5999 | 72.387 | 0.014417 | 0.35476 | 0.005115 | 24.6071 | 2.2872 | 36.3522 | 83.1432 | 15.8941 | 20.1363 | 4.9904 | 83.1484 | 208.9623 | 155.4153 | 207.1576 | 139.4636
2012-10-31 07:07 | 24.6128 | 229.0795 | 175.5248 | 227.2748 | 159.6547 | 72.3894 | 0.014398 | 0.35476 | 0.005108 | 24.6395 | 2.2871 | 36.3517 | 83.1414 | 15.894 | 20.109 | 4.9905 | 83.1465 | 208.9705 | 155.4158 | 207.1658 | 139.5457
2012-10-31 07:08 | 24.6195 | 229.0626 | 175.5393 | 227.309 | 159.5644 | 72.3847 | 0.014401 | 0.35475 | 0.005109 | 24.6334 | 2.287 | 36.3499 | 83.1335 | 15.8939 | 20.1198 | 4.9902 | 83.1386 | 208.9428 | 155.4195 | 207.1892 | 139.4446
2012-10-31 07:08 | 24.6262 | 229.0497 | 175.5421 | 227.3157 | 159.3849 | 72.3801 | 0.014389 | 0.35479 | 0.005105 | 24.657 | 2.2871 | 36.3507 | 83.1365 | 15.894 | 20.1545 | 4.9899 | 83.1416 | 208.8952 | 155.3876 | 207.1612 | 139.2304
2012-10-31 07:08 | 24.6195 | 229.0705 | 175.4924 | 227.3051 | 159.4674 | 72.394 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.287 | 36.3493 | 83.1306 | 15.894 | 20.1599 | 4.9908 | 83.1357 | 208.9106 | 155.3325 | 207.1452 | 139.3075
2012-10-31 07:08 | 24.621 | 229.0209 | 175.5096 | 227.3027 | 159.4534 | 72.3842 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.287 | 36.3491 | 83.1302 | 15.8938 | 20.1654 | 4.9902 | 83.1353 | 208.8555 | 155.3442 | 207.1373 | 139.288
2012-10-31 07:08 | 24.624 | 229.0828 | 175.493 | 227.3017 | 159.5728 | 72.3928 | 0.014401 | 0.35476 | 0.005109 | 24.6344 | 2.287 | 36.349 | 83.1294 | 15.8939 | 20.1162 | 4.9908 | 83.1345 | 208.9666 | 155.3768 | 207.1855 | 139.4566
2012-10-31 07:08 | 24.63 | 229.1006 | 175.5068 | 227.3117 | 159.5167 | 72.3882 | 0.014392 | 0.35482 | 0.005107 | 24.6538 | 2.2869 | 36.3481 | 83.1251 | 15.8939 | 20.1463 | 4.9904 | 83.1302 | 208.9543 | 155.3605 | 207.1654 | 139.3704
2012-10-31 07:08 | 24.6225 | 229.0931 | 175.4915 | 227.3356 | 159.451 | 72.3836 | 0.014404 | 0.35476 | 0.00511 | 24.6293 | 2.2869 | 36.3478 | 83.1237 | 15.894 | 20.195 | 4.9901 | 83.1288 | 208.8981 | 155.2965 | 207.1406 | 139.256
2012-10-31 07:08 | 24.6218 | 229.061 | 175.4283 | 227.3349 | 159.3262 | 72.3778 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2868 | 36.3466 | 83.1182 | 15.8939 | 20.1742 | 4.9897 | 83.1233 | 208.8868 | 155.2541 | 207.1607 | 139.152
2012-10-31 07:08 | 24.6255 | 229.1119 | 175.4789 | 227.3032 | 159.3997 | 72.3894 | 0.014401 | 0.35479 | 0.005109 | 24.6364 | 2.2868 | 36.3464 | 83.1173 | 15.8939 | 20.206 | 4.9905 | 83.1225 | 208.9059 | 155.2729 | 207.0972 | 139.1937
2012-10-31 07:08 | 24.6247 | 229.0639 | 175.4624 | 227.3024 | 159.558 | 72.3714 | 0.014382 | 0.35478 | 0.005102 | 24.668 | 2.2868 | 36.3458 | 83.1149 | 15.8939 | 20.1611 | 4.9893 | 83.12 | 208.9028 | 155.3013 | 207.1413 | 139.3969
2012-10-31 07:08 | 24.6277 | 229.0905 | 175.5084 | 227.3723 | 159.6851 | 72.383 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.2867 | 36.3446 | 83.1104 | 15.8937 | 20.14 | 4.9901 | 83.1156 | 208.9505 | 155.3684 | 207.2323 | 139.5451
2012-10-31 07:08 | 24.6218 | 229.0767 | 175.4986 | 227.3192 | 159.4231 | 72.3766 | 0.014401 | 0.35478 | 0.005109 | 24.6354 | 2.2867 | 36.3438 | 83.1059 | 15.8938 | 20.1501 | 4.9896 | 83.111 | 208.9266 | 155.3485 | 207.1691 | 139.273
2012-10-31 07:08 | 24.6135 | 229.0802 | 175.4825 | 227.3148 | 159.3023 | 72.3645 | 0.014386 | 0.35476 | 0.005104 | 24.6601 | 2.2866 | 36.343 | 83.1033 | 15.8936 | 20.1499 | 4.9888 | 83.1084 | 208.9303 | 155.3326 | 207.1649 | 139.1524
2012-10-31 07:08 | 24.6165 | 229.0282 | 175.4699 | 227.3178 | 159.3946 | 72.3778 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2866 | 36.3432 | 83.1041 | 15.8936 | 20.1248 | 4.9897 | 83.1092 | 208.9034 | 155.3451 | 207.193 | 139.2698
2012-10-31 07:08 | 24.618 | 229.0926 | 175.487 | 227.339 | 159.4077 | 72.3778 | 0.014395 | 0.35473 | 0.005106 | 24.6427 | 2.2866 | 36.3427 | 83.1015 | 15.8937 | 20.1343 | 4.9897 | 83.1066 | 208.9583 | 155.3527 | 207.2047 | 139.2734
2012-10-31 07:08 | 24.612 | 229.0905 | 175.438 | 227.3055 | 159.4133 | 72.3818 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.2866 | 36.3421 | 83.0991 | 15.8937 | 20.1042 | 4.99 | 83.1042 | 208.9863 | 155.3338 | 207.2013 | 139.3091
2012-10-31 07:08 | 24.6165 | 229.095 | 175.3995 | 227.3335 | 159.3092 | 72.3772 | 0.014392 | 0.3548 | 0.005106 | 24.6529 | 2.2866 | 36.3417 | 83.0974 | 15.8936 | 20.1609 | 4.9897 | 83.1025 | 208.9341 | 155.2386 | 207.1726 | 139.1483
2012-10-31 07:08 | 24.621 | 229.0641 | 175.3923 | 227.3263 | 159.3098 | 72.3761 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2865 | 36.3403 | 83.0907 | 15.8936 | 20.1614 | 4.9896 | 83.0958 | 208.9027 | 155.2309 | 207.1649 | 139.1484
2012-10-31 07:08 | 24.618 | 229.0415 | 175.3228 | 227.339 | 159.1362 | 72.3766 | 0.014398 | 0.35473 | 0.005107 | 24.6375 | 2.2864 | 36.3396 | 83.0881 | 15.8936 | 20.1664 | 4.9896 | 83.0933 | 208.8751 | 155.1564 | 207.1726 | 138.9698
2012-10-31 07:08 | 24.618 | 229.0768 | 175.3424 | 227.3272 | 159.1129 | 72.3703 | 0.014392 | 0.35476 | 0.005106 | 24.6498 | 2.2865 | 36.34 | 83.0907 | 15.8935 | 20.1423 | 4.9892 | 83.0958 | 208.9345 | 155.2001 | 207.1849 | 138.9706
2012-10-31 07:08 | 24.6277 | 229.0551 | 175.3325 | 227.3683 | 159.2661 | 72.3755 | 0.014398 | 0.35478 | 0.005108 | 24.6406 | 2.2865 | 36.3393 | 83.0881 | 15.8933 | 20.1681 | 4.9896 | 83.0933 | 208.887 | 155.1644 | 207.2002 | 139.098
2012-10-31 07:09 | 24.6218 | 229.0728 | 175.2993 | 227.3349 | 159.2874 | 72.3709 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.2864 | 36.3383 | 83.0831 | 15.8934 | 20.1461 | 4.9892 | 83.0882 | 208.9267 | 155.1532 | 207.1888 | 139.1413
2012-10-31 07:09 | 24.6218 | 229.0413 | 175.2523 | 227.3035 | 159.2874 | 72.3732 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2863 | 36.3378 | 83.0809 | 15.8934 | 20.1501 | 4.9894 | 83.086 | 208.8912 | 155.1022 | 207.1534 | 139.1373
2012-10-31 07:09 | 24.6203 | 229.0909 | 175.2626 | 227.3373 | 159.2626 | 72.3732 | 0.014395 | 0.35472 | 0.005106 | 24.6417 | 2.2863 | 36.3368 | 83.0755 | 15.8935 | 20.1406 | 4.9894 | 83.0806 | 208.9503 | 155.122 | 207.1967 | 139.122
2012-10-31 07:09 | 24.6262 | 229.0811 | 175.2528 | 227.3354 | 159.3422 | 72.3836 | 0.014392 | 0.3548 | 0.005106 | 24.6529 | 2.2862 | 36.3355 | 83.0694 | 15.8935 | 20.1666 | 4.9901 | 83.0745 | 208.9145 | 155.0862 | 207.1688 | 139.1756
2012-10-31 07:09 | 24.6188 | 229.058 | 175.2923 | 227.3162 | 159.3891 | 72.3761 | 0.014392 | 0.35475 | 0.005106 | 24.6488 | 2.2861 | 36.334 | 83.0627 | 15.8935 | 20.111 | 4.9896 | 83.0678 | 208.947 | 155.1813 | 207.2052 | 139.2781
2012-10-31 07:09 | 24.6203 | 229.0791 | 175.3017 | 227.3059 | 159.2781 | 72.3772 | 0.014395 | 0.35475 | 0.005107 | 24.6437 | 2.286 | 36.3329 | 83.058 | 15.8935 | 20.1085 | 4.9897 | 83.0631 | 208.9706 | 155.1932 | 207.1974 | 139.1696
2012-10-31 07:09 | 24.627 | 229.0465 | 175.2966 | 227.3244 | 159.2654 | 72.3645 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.286 | 36.3332 | 83.059 | 15.8935 | 20.1232 | 4.9888 | 83.0641 | 208.9233 | 155.1734 | 207.2012 | 139.1422
2012-10-31 07:09 | 24.633 | 229.0447 | 175.2909 | 227.3304 | 159.1861 | 72.3593 | 0.014401 | 0.35479 | 0.005109 | 24.6364 | 2.28 | 36.2369 | 82.6215 | 15.8931 | 20.1172 | 4.9885 | 82.6266 | 208.9275 | 155.1737 | 207.2132 | 139.0689
2012-10-31 07:09 | 24.6285 | 229.0244 | 175.2239 | 227.3416 | 159.3135 | 72.3564 | 0.014392 | 0.35464 | 0.005104 | 24.6418 | 2.2793 | 36.2249 | 82.5665 | 15.8931 | 20.1609 | 4.9883 | 82.5716 | 208.8635 | 155.063 | 207.1807 | 139.1526
2012-10-31 07:09 | 24.6255 | 229.0096 | 175.2209 | 227.3032 | 159.1359 | 72.3622 | 0.014389 | 0.35456 | 0.005102 | 24.6409 | 2.2787 | 36.2152 | 82.5224 | 15.8931 | 20.1338 | 4.9887 | 82.5275 | 208.8758 | 155.0871 | 207.1694 | 139.0021
2012-10-31 07:09 | 24.6232 | 229.0034 | 175.199 | 227.2773 | 158.5867 | 72.361 | 0.014389 | 0.35456 | 0.005102 | 24.6409 | 2.2786 | 36.2135 | 82.5155 | 15.893 | 20.1395 | 4.9886 | 82.5206 | 208.8639 | 155.0595 | 207.1378 | 138.4472
2012-10-31 07:09 | 24.6292 | 228.9898 | 175.1386 | 227.3227 | 158.6005 | 72.3495 | 0.014386 | 0.35452 | 0.0051 | 24.6431 | 2.2789 | 36.2188 | 82.5391 | 15.8931 | 20.0973 | 4.9878 | 82.5442 | 208.8925 | 155.0413 | 207.2254 | 138.5032
2012-10-31 07:09 | 24.6337 | 228.9982 | 175.1079 | 227.2996 | 159.4079 | 72.3547 | 0.014367 | 0.35452 | 0.005093 | 24.6756 | 2.2793 | 36.2243 | 82.5645 | 15.8931 | 20.1741 | 4.9881 | 82.5696 | 208.8241 | 154.9338 | 207.1255 | 139.2338
2012-10-31 07:09 | 24.6285 | 228.9694 | 175.1379 | 227.2708 | 159.7635 | 72.3541 | 0.014373 | 0.35443 | 0.005094 | 24.6593 | 2.2797 | 36.2314 | 82.5969 | 15.893 | 20.1408 | 4.9881 | 82.602 | 208.8286 | 154.9971 | 207.13 | 139.6227
2012-10-31 07:09 | 24.627 | 228.9404 | 175.238 | 227.289 | 159.4671 | 72.3645 | 0.01437 | 0.35447 | 0.005094 | 24.6674 | 2.2827 | 36.28 | 82.8174 | 15.8932 | 20.0992 | 4.9888 | 82.8225 | 208.8412 | 155.1388 | 207.1898 | 139.3679
2012-10-31 07:09 | 24.6292 | 228.9662 | 175.2363 | 227.2637 | 159.1163 | 72.3477 | 0.014363 | 0.35449 | 0.005091 | 24.6805 | 2.2859 | 36.3301 | 83.0461 | 15.8933 | 20.1094 | 4.9877 | 83.0512 | 208.8568 | 155.1269 | 207.1543 | 139.0069
2012-10-31 07:09 | 24.6232 | 228.9877 | 175.1795 | 227.2852 | 159.4401 | 72.3529 | 0.014379 | 0.35449 | 0.005097 | 24.653 | 2.287 | 36.3477 | 83.1271 | 15.8932 | 20.0994 | 4.988 | 83.1322 | 208.8883 | 155.0801 | 207.1858 | 139.3407
2012-10-31 07:09 | 24.627 | 228.9954 | 175.2067 | 227.2379 | 159.4167 | 72.3651 | 0.014395 | 0.35454 | 0.005104 | 24.6297 | 2.2879 | 36.3624 | 83.1937 | 15.8933 | 20.0791 | 4.9888 | 83.1988 | 208.9163 | 155.1276 | 207.1588 | 139.3376
2012-10-31 07:09 | 24.6225 | 228.9831 | 175.2022 | 227.2294 | 159.257 | 72.3645 | 0.014379 | 0.35457 | 0.005098 | 24.659 | 2.2886 | 36.3739 | 83.2457 | 15.8934 | 20.1749 | 4.9888 | 83.2508 | 208.8082 | 155.0273 | 207.0545 | 139.0821
2012-10-31 07:09 | 24.6232 | 229.0034 | 175.1834 | 227.2419 | 159.2073 | 72.3662 | 0.014392 | 0.35462 | 0.005104 | 24.6398 | 2.2891 | 36.3808 | 83.2776 | 15.8934 | 20.1074 | 4.9889 | 83.2827 | 208.896 | 155.076 | 207.1345 | 139.0999
2012-10-31 07:09 | 24.6158 | 228.9921 | 175.1603 | 227.2188 | 159.2348 | 72.3674 | 0.014373 | 0.35463 | 0.005097 | 24.6733 | 2.2893 | 36.3844 | 83.2942 | 15.8934 | 20.1722 | 4.989 | 83.2993 | 208.8199 | 154.9881 | 207.0466 | 139.0626
2012-10-31 07:09 | 24.6098 | 228.9625 | 175.1622 | 227.2246 | 158.8138 | 72.3628 | 0.014379 | 0.35457 | 0.005098 | 24.659 | 2.2894 | 36.3862 | 83.3021 | 15.8934 | 20.1101 | 4.9887 | 83.3072 | 208.8524 | 155.0521 | 207.1145 | 138.7037
2012-10-31 07:09 | 24.6158 | 228.9646 | 175.09 | 227.2227 | 159.0176 | 72.3593 | 0.014386 | 0.35459 | 0.005101 | 24.6481 | 2.2895 | 36.3874 | 83.3074 | 15.8935 | 20.1321 | 4.9885 | 83.3125 | 208.8325 | 154.9579 | 207.0906 | 138.8855
2012-10-31 07:10 | 24.6135 | 228.9583 | 175.1229 | 227.2204 | 159.1666 | 72.3524 | 0.014379 | 0.35462 | 0.005099 | 24.6621 | 2.2895 | 36.3877 | 83.3095 | 15.8934 | 20.1418 | 4.988 | 83.3146 | 208.8165 | 154.9811 | 207.0786 | 139.0248
2012-10-31 07:10 | 24.6008 | 228.9692 | 175.0593 | 227.1881 | 158.9793 | 72.3622 | 0.014373 | 0.35466 | 0.005098 | 24.6754 | 2.2896 | 36.3887 | 83.3141 | 15.8934 | 20.1211 | 4.9887 | 83.3192 | 208.8481 | 154.9382 | 207.067 | 138.8582
2012-10-31 07:10 | 24.6098 | 228.9664 | 175.0879 | 227.2128 | 158.9844 | 72.3639 | 0.014401 | 0.35457 | 0.005106 | 24.6213 | 2.2895 | 36.3884 | 83.3128 | 15.8933 | 20.102 | 4.9888 | 83.3179 | 208.8644 | 154.9859 | 207.1108 | 138.8824
2012-10-31 07:10 | 24.606 | 228.9941 | 175.0528 | 227.2051 | 159.0698 | 72.3512 | 0.014386 | 0.35459 | 0.005101 | 24.6481 | 2.2895 | 36.3878 | 83.3101 | 15.8933 | 20.0862 | 4.9879 | 83.3152 | 208.9079 | 154.9666 | 207.1189 | 138.9836
2012-10-31 07:10 | 24.6038 | 228.9722 | 175.035 | 227.2029 | 159.2306 | 72.3541 | 0.014373 | 0.35464 | 0.005097 | 24.6744 | 2.2895 | 36.3881 | 83.3115 | 15.8933 | 20.1081 | 4.9881 | 83.3166 | 208.8641 | 154.9269 | 207.0948 | 139.1225
2012-10-31 07:10 | 24.6031 | 228.9676 | 175.0812 | 227.1668 | 159.2221 | 72.3558 | 0.014389 | 0.35457 | 0.005102 | 24.6419 | 2.2895 | 36.3874 | 83.3082 | 15.8933 | 20.1114 | 4.9882 | 83.3133 | 208.8562 | 154.9698 | 207.0554 | 139.1107
2012-10-31 07:10 | 24.5866 | 228.9707 | 175.0803 | 227.1857 | 159.1358 | 72.3529 | 0.014376 | 0.35462 | 0.005098 | 24.6672 | 2.2895 | 36.3869 | 83.3063 | 15.8932 | 20.0588 | 4.988 | 83.3114 | 208.9119 | 155.0215 | 207.1269 | 139.077
2012-10-31 07:10 | 24.5903 | 228.9784 | 175.0215 | 227.2208 | 159.1162 | 72.3616 | 0.014395 | 0.35464 | 0.005105 | 24.6367 | 2.2894 | 36.3861 | 83.3025 | 15.8932 | 20.0825 | 4.9886 | 83.3076 | 208.8959 | 154.939 | 207.1383 | 139.0337
2012-10-31 07:10 | 24.5829 | 228.9474 | 175.0493 | 227.1898 | 159.1204 | 72.368 | 0.01437 | 0.35462 | 0.005096 | 24.6775 | 2.2894 | 36.3856 | 83.3006 | 15.8932 | 20.0791 | 4.989 | 83.3057 | 208.8683 | 154.9702 | 207.1107 | 139.0413
2012-10-31 07:10 | 24.5911 | 228.987 | 175.0418 | 227.2452 | 159.1248 | 72.3645 | 0.014363 | 0.3547 | 0.005095 | 24.6955 | 2.2894 | 36.3851 | 83.2988 | 15.8931 | 20.0914 | 4.9888 | 83.3039 | 208.8956 | 154.9504 | 207.1538 | 139.0334
2012-10-31 07:10 | 24.5814 | 228.9734 | 175.0243 | 227.1805 | 159.15 | 72.3639 | 0.014373 | 0.35472 | 0.005098 | 24.6794 | 2.2893 | 36.3848 | 83.2968 | 15.8932 | 20.0656 | 4.9888 | 83.3019 | 208.9078 | 154.9587 | 207.1149 | 139.0844
2012-10-31 07:10 | 24.5881 | 229.0116 | 175.0662 | 227.195 | 159.2149 | 72.3668 | 0.014379 | 0.35469 | 0.0051 | 24.6671 | 2.2893 | 36.3838 | 83.2928 | 15.8931 | 20.1044 | 4.989 | 83.2979 | 208.9072 | 154.9618 | 207.0906 | 139.1105
2012-10-31 07:10 | 24.5814 | 228.9773 | 175.0321 | 227.1923 | 159.1888 | 72.3605 | 0.014379 | 0.35472 | 0.0051 | 24.6691 | 2.2893 | 36.3833 | 83.2904 | 15.8931 | 20.0857 | 4.9885 | 83.2955 | 208.8916 | 154.9464 | 207.1066 | 139.1031
2012-10-31 07:10 | 24.5806 | 228.9923 | 175.0157 | 227.2151 | 158.9746 | 72.3558 | 0.014382 | 0.35469 | 0.005101 | 24.6619 | 2.2892 | 36.3828 | 83.2882 | 15.8931 | 20.1009 | 4.9882 | 83.2933 | 208.8914 | 154.9148 | 207.1142 | 138.8737
2012-10-31 07:10 | 24.5709 | 228.9826 | 174.9982 | 227.2054 | 159.1783 | 72.3622 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.2892 | 36.3818 | 83.2838 | 15.893 | 20.0952 | 4.9887 | 83.2889 | 208.8874 | 154.903 | 207.1102 | 139.0831
2012-10-31 07:10 | 24.5746 | 228.9784 | 175.0761 | 227.1737 | 159.2479 | 72.3564 | 0.014382 | 0.35457 | 0.005099 | 24.6539 | 2.2891 | 36.3806 | 83.2789 | 15.893 | 20.0749 | 4.9883 | 83.284 | 208.9035 | 155.0012 | 207.0988 | 139.173
2012-10-31 07:10 | 24.5739 | 228.9895 | 175.052 | 227.2123 | 159.2705 | 72.3761 | 0.014386 | 0.35472 | 0.005103 | 24.6571 | 2.289 | 36.3789 | 83.2701 | 15.8931 | 20.0822 | 4.9896 | 83.2752 | 208.9073 | 154.9698 | 207.1301 | 139.1883
2012-10-31 07:10 | 24.5686 | 228.9645 | 175.0701 | 227.2031 | 159.1799 | 72.368 | 0.014389 | 0.35473 | 0.005104 | 24.6529 | 2.289 | 36.3793 | 83.2721 | 15.8931 | 20.0167 | 4.989 | 83.2772 | 208.9478 | 155.0534 | 207.1864 | 139.1632
2012-10-31 07:10 | 24.5746 | 228.9863 | 175.0527 | 227.1815 | 159.2052 | 72.3691 | 0.014379 | 0.35467 | 0.0051 | 24.6661 | 2.289 | 36.3785 | 83.2689 | 15.893 | 20.0869 | 4.9891 | 83.274 | 208.8994 | 154.9658 | 207.0946 | 139.1183
2012-10-31 07:10 | 24.5679 | 228.9835 | 175.0812 | 227.2063 | 159.1365 | 72.3668 | 0.014398 | 0.35462 | 0.005106 | 24.6295 | 2.289 | 36.378 | 83.2678 | 15.8928 | 20.0641 | 4.989 | 83.2729 | 208.9194 | 155.0171 | 207.1422 | 139.0724
2012-10-31 07:10 | 24.5716 | 228.9793 | 175.0419 | 227.2021 | 159.082 | 72.3703 | 0.014386 | 0.35467 | 0.005102 | 24.6541 | 2.2888 | 36.3764 | 83.26 | 15.8929 | 20.0518 | 4.9892 | 83.2651 | 208.9275 | 154.9901 | 207.1503 | 139.0302
2012-10-31 07:10 | 24.5791 | 228.979 | 175.065 | 227.1978 | 159.0934 | 72.3674 | 0.014382 | 0.35464 | 0.005101 | 24.6589 | 2.2889 | 36.3768 | 83.2617 | 15.8929 | 20.0753 | 4.989 | 83.2668 | 208.9037 | 154.9897 | 207.1225 | 139.0181
2012-10-31 07:10 | 24.5739 | 228.9974 | 175.0481 | 227.1848 | 159.0377 | 72.3633 | 0.014376 | 0.35463 | 0.005098 | 24.6682 | 2.2888 | 36.3762 | 83.2596 | 15.8928 | 20.0581 | 4.9887 | 83.2647 | 208.9393 | 154.99 | 207.1267 | 138.9796
2012-10-31 07:11 | 24.5731 | 228.9376 | 175.0043 | 227.2233 | 159.0525 | 72.3732 | 0.014386 | 0.35457 | 0.005101 | 24.647 | 2.2889 | 36.3762 | 83.2597 | 15.8928 | 20.0693 | 4.9894 | 83.2648 | 208.8683 | 154.935 | 207.154 | 138.9832
2012-10-31 07:11 | 24.5701 | 228.9975 | 175.0091 | 227.2006 | 159.0184 | 72.3784 | 0.014386 | 0.35463 | 0.005102 | 24.6511 | 2.2888 | 36.3747 | 83.2528 | 15.8928 | 20.0101 | 4.9898 | 83.2579 | 208.9874 | 154.999 | 207.1905 | 139.0083
2012-10-31 07:11 | 24.5694 | 229.0086 | 174.9889 | 227.1999 | 159.0682 | 72.3657 | 0.014386 | 0.35459 | 0.005101 | 24.6481 | 2.2887 | 36.3735 | 83.2482 | 15.8926 | 20.0536 | 4.9889 | 83.2533 | 208.955 | 154.9353 | 207.1463 | 139.0146
2012-10-31 07:11 | 24.5724 | 229.0312 | 175.0231 | 227.2147 | 159.0595 | 72.3605 | 0.014379 | 0.35469 | 0.0051 | 24.6671 | 2.2886 | 36.3721 | 83.242 | 15.8926 | 20.0044 | 4.9885 | 83.2471 | 209.0268 | 155.0187 | 207.2103 | 139.0551
2012-10-31 07:11 | 24.5694 | 229.0125 | 174.9967 | 227.2157 | 159.2854 | 72.379 | 0.014386 | 0.35464 | 0.005102 | 24.6521 | 2.2886 | 36.3721 | 83.2422 | 15.8926 | 20.0616 | 4.9898 | 83.2473 | 208.9509 | 154.9351 | 207.1541 | 139.2238
2012-10-31 07:11 | 24.5694 | 229.0125 | 175.0397 | 227.2314 | 159.2427 | 72.3738 | 0.014376 | 0.35464 | 0.005098 | 24.6692 | 2.2886 | 36.3717 | 83.2403 | 15.8925 | 20.0295 | 4.9894 | 83.2454 | 208.983 | 155.0102 | 207.2019 | 139.2132
2012-10-31 07:11 | 24.5709 | 229.0376 | 175.0334 | 227.2054 | 158.9843 | 72.3616 | 0.014392 | 0.3546 | 0.005103 | 24.6388 | 2.2886 | 36.3715 | 83.24 | 15.8924 | 20.023 | 4.9886 | 83.2451 | 209.0146 | 155.0104 | 207.1824 | 138.9613
2012-10-31 07:11 | 24.5694 | 229.0086 | 175.0397 | 227.196 | 158.9052 | 72.3709 | 0.014389 | 0.35467 | 0.005103 | 24.649 | 2.2885 | 36.3705 | 83.2353 | 15.8924 | 20.0135 | 4.9892 | 83.2404 | 208.9951 | 155.0262 | 207.1825 | 138.8917
2012-10-31 07:11 | 24.5799 | 229.0034 | 174.9485 | 227.1947 | 159.005 | 72.3633 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.2885 | 36.3701 | 83.2331 | 15.8925 | 19.9878 | 4.9887 | 83.2382 | 209.0156 | 154.9607 | 207.2069 | 139.0172
2012-10-31 07:11 | 24.5851 | 228.9889 | 174.9889 | 227.2274 | 158.9365 | 72.3703 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2884 | 36.3689 | 83.228 | 15.8925 | 19.973 | 4.9892 | 83.2331 | 209.0159 | 155.0159 | 207.2544 | 138.9635
2012-10-31 07:11 | 24.5731 | 228.9887 | 174.9417 | 227.18 | 158.9439 | 72.3703 | 0.014389 | 0.35469 | 0.005104 | 24.6499 | 2.2884 | 36.3681 | 83.2247 | 15.8923 | 19.9891 | 4.9892 | 83.2298 | 208.9996 | 154.9526 | 207.1909 | 138.9548
2012-10-31 07:11 | 24.5784 | 229.0176 | 174.994 | 227.2129 | 158.9724 | 72.3645 | 0.014398 | 0.35464 | 0.005106 | 24.6315 | 2.2884 | 36.3677 | 83.2228 | 15.8924 | 20.0385 | 4.9888 | 83.228 | 208.9791 | 154.9555 | 207.1744 | 138.9339
2012-10-31 07:11 | 24.5836 | 228.9992 | 174.9366 | 227.1669 | 158.9388 | 72.3714 | 0.014392 | 0.3547 | 0.005105 | 24.6458 | 2.2883 | 36.3666 | 83.2178 | 15.8924 | 20.0357 | 4.9893 | 83.2229 | 208.9635 | 154.9009 | 207.1312 | 138.9031
2012-10-31 07:11 | 24.5866 | 229.0179 | 174.9396 | 227.2289 | 158.7867 | 72.3645 | 0.014389 | 0.35462 | 0.005103 | 24.6449 | 2.2883 | 36.3659 | 83.2152 | 15.8923 | 20.0467 | 4.9888 | 83.2203 | 208.9712 | 154.8929 | 207.1822 | 138.74
2012-10-31 07:11 | 24.5873 | 229.0304 | 174.9247 | 227.1824 | 158.8727 | 72.3749 | 0.014389 | 0.35466 | 0.005103 | 24.6479 | 2.2882 | 36.3649 | 83.2106 | 15.8923 | 20.0354 | 4.9895 | 83.2157 | 208.995 | 154.8893 | 207.147 | 138.8373
2012-10-31 07:11 | 24.5851 | 229.0125 | 174.9225 | 227.192 | 159.0024 | 72.3697 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2882 | 36.3645 | 83.209 | 15.8923 | 19.993 | 4.9892 | 83.2141 | 209.0195 | 154.9295 | 207.199 | 139.0094
2012-10-31 07:11 | 24.5933 | 229.0364 | 174.9385 | 227.2592 | 158.902 | 72.3795 | 0.014389 | 0.35475 | 0.005104 | 24.654 | 2.2881 | 36.3634 | 83.2034 | 15.8923 | 20.0414 | 4.9898 | 83.2085 | 208.995 | 154.8971 | 207.2178 | 138.8606
2012-10-31 07:11 | 24.5933 | 229.0482 | 174.9229 | 227.2278 | 159.0028 | 72.3709 | 0.014395 | 0.3547 | 0.005106 | 24.6406 | 2.2881 | 36.3628 | 83.2013 | 15.8922 | 20.0093 | 4.9892 | 83.2064 | 209.0389 | 154.9136 | 207.2185 | 138.9935
2012-10-31 07:11 | 24.5814 | 229.0088 | 174.9422 | 227.2041 | 159.1034 | 72.361 | 0.014382 | 0.35466 | 0.005101 | 24.6599 | 2.2881 | 36.363 | 83.2023 | 15.8922 | 19.9893 | 4.9886 | 83.2074 | 209.0195 | 154.9529 | 207.2148 | 139.1141
2012-10-31 07:11 | 24.5903 | 229.0491 | 174.9629 | 227.2366 | 159.124 | 72.3593 | 0.014401 | 0.35473 | 0.005108 | 24.6324 | 2.288 | 36.3616 | 83.1965 | 15.8921 | 20.0544 | 4.9885 | 83.2016 | 208.9947 | 154.9085 | 207.1822 | 139.0696
2012-10-31 07:11 | 24.5888 | 229.0162 | 175.0122 | 227.1997 | 159.0992 | 72.3668 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.288 | 36.3607 | 83.1929 | 15.892 | 20.0449 | 4.989 | 83.198 | 208.9713 | 154.9673 | 207.1548 | 139.0543
2012-10-31 07:12 | 24.5858 | 229.0643 | 175.0248 | 227.2045 | 159.1505 | 72.3593 | 0.014386 | 0.35473 | 0.005103 | 24.6581 | 2.288 | 36.3615 | 83.1967 | 15.8919 | 20.0299 | 4.9885 | 83.2018 | 209.0344 | 154.9949 | 207.1746 | 139.1206
2012-10-31 07:12 | 24.5881 | 229.0745 | 175.0076 | 227.2501 | 158.9976 | 72.361 | 0.014404 | 0.35469 | 0.005109 | 24.6243 | 2.288 | 36.3611 | 83.1954 | 15.8919 | 20.0362 | 4.9886 | 83.2006 | 209.0383 | 154.9714 | 207.2139 | 138.9614
2012-10-31 07:12 | 24.5881 | 229.0509 | 175.0154 | 227.2422 | 158.9782 | 72.3657 | 0.014404 | 0.35464 | 0.005108 | 24.6213 | 2.2879 | 36.3595 | 83.1877 | 15.892 | 20.0121 | 4.9889 | 83.1928 | 209.0388 | 155.0033 | 207.2301 | 138.9661
2012-10-31 07:12 | 24.5806 | 229.0512 | 174.9805 | 227.2151 | 159.0444 | 72.372 | 0.014404 | 0.3547 | 0.005109 | 24.6252 | 2.2879 | 36.3584 | 83.1826 | 15.892 | 20.0327 | 4.9893 | 83.1877 | 209.0185 | 154.9478 | 207.1824 | 139.0117
2012-10-31 07:12 | 24.5761 | 229.0703 | 174.9721 | 227.2263 | 158.9352 | 72.3709 | 0.014376 | 0.35472 | 0.005099 | 24.6742 | 2.2878 | 36.3578 | 83.1797 | 15.8919 | 19.9881 | 4.9892 | 83.1848 | 209.0822 | 154.984 | 207.2382 | 138.9471
2012-10-31 07:12 | 24.5784 | 229.053 | 174.9627 | 227.2325 | 159.0461 | 72.3691 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.2878 | 36.3575 | 83.1783 | 15.8919 | 20.0024 | 4.9891 | 83.1834 | 209.0506 | 154.9603 | 207.2301 | 139.0437
2012-10-31 07:12 | 24.5709 | 229.0573 | 174.9825 | 227.2014 | 159.0386 | 72.3645 | 0.014398 | 0.3547 | 0.005107 | 24.6355 | 2.2878 | 36.3571 | 83.1763 | 15.892 | 19.9909 | 4.9888 | 83.1814 | 209.0664 | 154.9916 | 207.2105 | 139.0477
2012-10-31 07:12 | 24.5754 | 229.0735 | 175.0066 | 227.1981 | 159.1285 | 72.3616 | 0.014395 | 0.35478 | 0.005107 | 24.6457 | 2.2877 | 36.3561 | 83.1718 | 15.892 | 20.0114 | 4.9886 | 83.1769 | 209.0621 | 154.9952 | 207.1867 | 139.1171
2012-10-31 07:12 | 24.5754 | 229.0893 | 174.987 | 227.2295 | 159.1207 | 72.368 | 0.014395 | 0.35469 | 0.005106 | 24.6397 | 2.2876 | 36.355 | 83.1672 | 15.8919 | 19.9954 | 4.989 | 83.1723 | 209.0939 | 154.9916 | 207.2341 | 139.1253
2012-10-31 07:12 | 24.5746 | 229.1356 | 175.0136 | 227.213 | 158.9376 | 72.3628 | 0.014414 | 0.35473 | 0.005113 | 24.6102 | 2.3907 | 38.0036 | 90.8553 | 15.8964 | 19.9946 | 4.9887 | 90.8604 | 209.141 | 155.019 | 207.2184 | 138.943
2012-10-31 07:12 | 24.5686 | 229.2279 | 175.0858 | 227.2345 | 158.8075 | 72.6228 | 0.014395 | 0.35476 | 0.005107 | 24.6447 | 2.464 | 39.1842 | 96.5516 | 15.9024 | 19.9725 | 5.0066 | 96.5567 | 209.2554 | 155.1133 | 207.262 | 138.835
2012-10-31 07:12 | 24.5574 | 229.488 | 175.1684 | 227.2666 | 158.8545 | 72.6668 | 0.014392 | 0.35472 | 0.005105 | 24.6468 | 2.4638 | 39.1816 | 96.5351 | 15.903 | 20.0456 | 5.0096 | 96.5402 | 209.4424 | 155.1228 | 207.221 | 138.8089
2012-10-31 07:12 | 24.5604 | 229.7976 | 175.2613 | 227.3286 | 158.9622 | 72.6951 | 0.014398 | 0.35472 | 0.005107 | 24.6365 | 2.4636 | 39.1803 | 96.5256 | 15.9035 | 20.0526 | 5.0116 | 96.5307 | 209.745 | 155.2087 | 207.276 | 138.9096
2012-10-31 07:12 | 24.5492 | 230.0811 | 175.3791 | 227.4235 | 159.0596 | 72.7043 | 0.014386 | 0.35475 | 0.005103 | 24.6591 | 2.4635 | 39.1793 | 96.5183 | 15.9039 | 20.0695 | 5.0122 | 96.5234 | 210.0116 | 155.3096 | 207.354 | 138.9901
2012-10-31 07:12 | 24.5559 | 230.249 | 175.4288 | 227.5403 | 159.0934 | 72.728 | 0.014389 | 0.35485 | 0.005106 | 24.661 | 2.4634 | 39.1786 | 96.5121 | 15.9044 | 20.0441 | 5.0139 | 96.5172 | 210.2049 | 155.3847 | 207.4962 | 139.0493
2012-10-31 07:12 | 24.5529 | 230.5054 | 175.5509 | 227.6592 | 159.2573 | 72.7563 | 0.014404 | 0.35486 | 0.005111 | 24.6363 | 2.4633 | 39.1785 | 96.5086 | 15.9049 | 20.0491 | 5.0158 | 96.5137 | 210.4563 | 155.5018 | 207.6101 | 139.2082
2012-10-31 07:12 | 24.547 | 230.6881 | 175.674 | 227.7792 | 159.2902 | 72.776 | 0.014414 | 0.35479 | 0.005114 | 24.6142 | 2.4632 | 39.1777 | 96.5016 | 15.9053 | 20.0593 | 5.0172 | 96.5067 | 210.6288 | 155.6147 | 207.7199 | 139.2309
2012-10-31 07:12 | 24.5507 | 230.904 | 175.799 | 227.9126 | 159.4607 | 72.8078 | 0.014395 | 0.35485 | 0.005108 | 24.6507 | 2.4631 | 39.177 | 96.4966 | 15.9056 | 20.0229 | 5.0194 | 96.5017 | 210.8811 | 155.7761 | 207.8897 | 139.4378
2012-10-31 07:12 | 24.5529 | 231.1106 | 175.9028 | 228.0721 | 159.4823 | 72.8164 | 0.014408 | 0.35485 | 0.005113 | 24.6285 | 2.463 | 39.1765 | 96.4919 | 15.906 | 20.0291 | 5.02 | 96.497 | 211.0815 | 155.8737 | 208.043 | 139.4532
2012-10-31 07:12 | 24.5447 | 231.2713 | 176.0237 | 228.2644 | 159.7263 | 72.8413 | 0.014408 | 0.3548 | 0.005112 | 24.6255 | 2.463 | 39.1765 | 96.4903 | 15.9062 | 20.0048 | 5.0217 | 96.4954 | 211.2665 | 156.0189 | 208.2596 | 139.7215
2012-10-31 07:12 | 24.5522 | 231.4949 | 176.1641 | 228.4253 | 159.8424 | 72.8534 | 0.014401 | 0.35483 | 0.00511 | 24.6395 | 2.4629 | 39.1759 | 96.485 | 15.9066 | 19.9922 | 5.0225 | 96.4901 | 211.5027 | 156.1719 | 208.4331 | 139.8502
2012-10-31 07:12 | 24.5477 | 231.7262 | 176.2769 | 228.5977 | 159.9699 | 72.8685 | 0.014417 | 0.35486 | 0.005116 | 24.6141 | 2.4627 | 39.1732 | 96.4702 | 15.9069 | 20.0359 | 5.0236 | 96.4753 | 211.6903 | 156.241 | 208.5618 | 139.934
2012-10-31 07:12 | 24.5499 | 231.8227 | 176.4082 | 228.7532 | 160.0303 | 72.8933 | 0.014408 | 0.35492 | 0.005114 | 24.6335 | 2.4624 | 39.1704 | 96.4551 | 15.9071 | 20.018 | 5.0253 | 96.4602 | 211.8047 | 156.3902 | 208.7352 | 140.0123
2012-10-31 07:12 | 24.5462 | 232.0037 | 176.5257 | 228.9421 | 160.1275 | 72.8985 | 0.014395 | 0.35493 | 0.005109 | 24.6568 | 2.4625 | 39.1712 | 96.4578 | 15.9073 | 20.0023 | 5.0256 | 96.4629 | 212.0014 | 156.5234 | 208.9398 | 140.1252
2012-10-31 07:13 | 24.5597 | 232.1664 | 176.6253 | 229.109 | 160.2031 | 72.9199 | 0.014398 | 0.35495 | 0.005111 | 24.6526 | 2.4625 | 39.1716 | 96.4582 | 15.9076 | 19.9877 | 5.0271 | 96.4633 | 212.1787 | 156.6376 | 209.1213 | 140.2154
2012-10-31 07:13 | 24.5537 | 232.3569 | 176.7679 | 229.3034 | 160.2515 | 72.9488 | 0.014411 | 0.35498 | 0.005116 | 24.6324 | 2.4624 | 39.1719 | 96.4578 | 15.9079 | 19.9937 | 5.0291 | 96.4629 | 212.3632 | 156.7742 | 209.3097 | 140.2578
2012-10-31 07:13 | 24.5507 | 232.5739 | 176.8627 | 229.4773 | 160.3338 | 72.9655 | 0.014401 | 0.35496 | 0.005112 | 24.6485 | 2.4623 | 39.171 | 96.4522 | 15.908 | 20.0429 | 5.0302 | 96.4574 | 212.531 | 156.8198 | 209.4344 | 140.2909
2012-10-31 07:13 | 24.5529 | 232.7332 | 177.0096 | 229.7114 | 160.3943 | 72.9754 | 0.01442 | 0.35495 | 0.005118 | 24.615 | 2.4622 | 39.17 | 96.4458 | 15.9083 | 20.0291 | 5.0309 | 96.4509 | 212.7041 | 156.9805 | 209.6823 | 140.3652
2012-10-31 07:13 | 24.5589 | 232.8688 | 177.1095 | 229.8904 | 160.5012 | 72.9812 | 0.014414 | 0.35498 | 0.005117 | 24.6272 | 2.4622 | 39.1698 | 96.4442 | 15.9084 | 20.0592 | 5.0313 | 96.4493 | 212.8096 | 157.0503 | 209.8312 | 140.442
2012-10-31 07:13 | 24.5582 | 233.1077 | 177.1988 | 230.098 | 160.7412 | 73.0066 | 0.014404 | 0.35493 | 0.005112 | 24.6413 | 2.4622 | 39.1696 | 96.4417 | 15.9087 | 20.0625 | 5.0331 | 96.4468 | 213.0452 | 157.1363 | 210.0355 | 140.6787
2012-10-31 07:13 | 24.5627 | 233.289 | 177.3794 | 230.3029 | 160.8971 | 73.0239 | 0.014408 | 0.35498 | 0.005115 | 24.6375 | 2.4621 | 39.1689 | 96.4377 | 15.9087 | 20.0188 | 5.0343 | 96.4428 | 213.2702 | 157.3606 | 210.2841 | 140.8783
2012-10-31 07:13 | 24.5589 | 233.407 | 177.4538 | 230.4878 | 161.0215 | 73.0517 | 0.014411 | 0.35501 | 0.005116 | 24.6344 | 2.4621 | 39.169 | 96.4368 | 15.9089 | 19.9588 | 5.0362 | 96.442 | 213.4482 | 157.495 | 210.529 | 141.0627
2012-10-31 07:13 | 24.5604 | 233.5498 | 177.5883 | 230.6347 | 160.9608 | 73.0574 | 0.014404 | 0.35496 | 0.005113 | 24.6434 | 2.462 | 39.1687 | 96.4346 | 15.9091 | 20.0125 | 5.0366 | 96.4397 | 213.5373 | 157.5758 | 210.6222 | 140.9483
2012-10-31 07:13 | 24.5627 | 233.7014 | 177.7276 | 230.8021 | 161.0874 | 73.0748 | 0.01442 | 0.35508 | 0.00512 | 24.624 | 2.4619 | 39.1681 | 96.4295 | 15.9094 | 20.0228 | 5.0378 | 96.4346 | 213.6786 | 157.7048 | 210.7793 | 141.0646
2012-10-31 07:13 | 24.5649 | 233.8803 | 177.7924 | 230.9772 | 161.1867 | 73.0991 | 0.014414 | 0.35503 | 0.005117 | 24.6313 | 2.4596 | 39.1314 | 96.2487 | 15.9095 | 20.0411 | 5.0395 | 96.2538 | 213.8392 | 157.7513 | 210.9361 | 141.1456
2012-10-31 07:13 | 24.5619 | 234.2268 | 178.0477 | 231.4261 | 161.1681 | 73.1112 | 0.014408 | 0.35496 | 0.005114 | 24.6365 | 2.4548 | 39.0551 | 95.8732 | 15.9095 | 20.0381 | 5.0403 | 95.8783 | 214.1887 | 158.0096 | 211.388 | 141.13
2012-10-31 07:13 | 24.5522 | 234.5627 | 178.2102 | 231.8446 | 161.4691 | 73.1383 | 0.014379 | 0.35491 | 0.005103 | 24.6822 | 2.4548 | 39.0556 | 95.8749 | 15.9097 | 20.0404 | 5.0422 | 95.88 | 214.5223 | 158.1698 | 211.8042 | 141.4287
2012-10-31 07:13 | 24.5544 | 234.7573 | 178.2867 | 231.9804 | 161.0869 | 73.1516 | 0.014382 | 0.35485 | 0.005103 | 24.673 | 2.4553 | 39.0643 | 95.9156 | 15.9101 | 19.9944 | 5.0431 | 95.9207 | 214.7629 | 158.2923 | 211.986 | 141.0925
2012-10-31 07:13 | 24.5522 | 234.8768 | 178.4059 | 232.1747 | 161.5585 | 73.1748 | 0.014398 | 0.35475 | 0.005108 | 24.6386 | 2.4559 | 39.0735 | 95.9591 | 15.9103 | 20.0284 | 5.0447 | 95.9643 | 214.8484 | 158.3775 | 212.1463 | 141.5301
2012-10-31 07:13 | 24.5507 | 234.9813 | 178.5022 | 232.2596 | 161.9143 | 73.18 | 0.014408 | 0.3548 | 0.005112 | 24.6255 | 2.4585 | 39.1152 | 96.1628 | 15.9105 | 20.0148 | 5.045 | 96.1679 | 214.9665 | 158.4874 | 212.2448 | 141.8995
2012-10-31 07:13 | 24.5514 | 235.1783 | 178.6712 | 232.4135 | 162.6106 | 73.1985 | 0.014392 | 0.35467 | 0.005104 | 24.6438 | 2.4619 | 39.1717 | 96.4384 | 15.9109 | 20.0436 | 5.0463 | 96.4435 | 215.1347 | 158.6276 | 212.3699 | 142.567
2012-10-31 07:13 | 24.5447 | 235.2658 | 178.8211 | 232.5914 | 162.4251 | 73.2146 | 0.014389 | 0.35472 | 0.005104 | 24.652 | 2.4629 | 39.1877 | 96.5158 | 15.9111 | 20.057 | 5.0474 | 96.5209 | 215.2088 | 158.7641 | 212.5344 | 142.3681
2012-10-31 07:13 | 24.5387 | 235.409 | 178.9365 | 232.664 | 162.2831 | 73.2349 | 0.014411 | 0.35479 | 0.005113 | 24.6193 | 2.4637 | 39.2 | 96.5758 | 15.9112 | 20.0791 | 5.0488 | 96.5809 | 215.3299 | 158.8574 | 212.5849 | 142.204
2012-10-31 07:13 | 24.5425 | 235.5345 | 178.9677 | 232.8249 | 162.0538 | 73.247 | 0.014398 | 0.35482 | 0.005109 | 24.6436 | 2.4641 | 39.208 | 96.614 | 15.9114 | 20.0508 | 5.0496 | 96.6191 | 215.4837 | 158.9169 | 212.7741 | 142.003
2012-10-31 07:14 | 24.5417 | 235.6279 | 179.0373 | 232.9577 | 162.2239 | 73.2672 | 0.014401 | 0.35483 | 0.00511 | 24.6395 | 2.4646 | 39.2161 | 96.653 | 15.9116 | 20.066 | 5.051 | 96.6582 | 215.5619 | 158.9713 | 212.8917 | 142.1579
2012-10-31 07:14 | 24.5365 | 235.7876 | 179.0674 | 233.0743 | 162.4635 | 73.2643 | 0.014392 | 0.35483 | 0.005107 | 24.6549 | 2.4649 | 39.2204 | 96.6733 | 15.9118 | 20.0769 | 5.0508 | 96.6784 | 215.7107 | 158.9905 | 212.9974 | 142.3866
2012-10-31 07:14 | 24.5447 | 235.8626 | 179.2557 | 233.2239 | 162.5961 | 73.2869 | 0.014382 | 0.35485 | 0.005103 | 24.673 | 2.465 | 39.2221 | 96.6806 | 15.9119 | 20.0971 | 5.0524 | 96.6857 | 215.7655 | 159.1586 | 213.1268 | 142.499
2012-10-31 07:14 | 24.5395 | 236.0065 | 179.3405 | 233.3169 | 162.5559 | 73.2863 | 0.014408 | 0.35486 | 0.005113 | 24.6294 | 2.465 | 39.2241 | 96.689 | 15.9122 | 20.0398 | 5.0524 | 96.6941 | 215.9667 | 159.3007 | 213.2771 | 142.5161
2012-10-31 07:14 | 24.5312 | 236.0532 | 179.3714 | 233.4735 | 162.6564 | 73.3013 | 0.014401 | 0.35493 | 0.005111 | 24.6465 | 2.4651 | 39.226 | 96.6977 | 15.9123 | 20.0636 | 5.0534 | 96.7028 | 215.9896 | 159.3078 | 213.4099 | 142.5928
2012-10-31 07:14 | 24.5387 | 236.1902 | 179.4689 | 233.5517 | 162.7183 | 73.3146 | 0.014398 | 0.35498 | 0.005111 | 24.6546 | 2.4652 | 39.2266 | 96.6999 | 15.9123 | 20.0911 | 5.0543 | 96.705 | 216.0991 | 159.3778 | 213.4606 | 142.6272
2012-10-31 07:14 | 24.5335 | 236.2988 | 179.5459 | 233.7075 | 162.8608 | 73.3268 | 0.014398 | 0.35503 | 0.005112 | 24.6586 | 2.4651 | 39.2263 | 96.698 | 15.9124 | 20.0418 | 5.0551 | 96.7031 | 216.257 | 159.5041 | 213.6657 | 142.819
2012-10-31 07:14 | 24.5327 | 236.4432 | 179.6274 | 233.8324 | 162.9106 | 73.3429 | 0.014408 | 0.35501 | 0.005115 | 24.6395 | 2.4651 | 39.2265 | 96.6979 | 15.9126 | 20.033 | 5.0563 | 96.703 | 216.4102 | 159.5944 | 213.7994 | 142.8776
2012-10-31 07:14 | 24.541 | 236.534 | 179.7688 | 233.9232 | 163.0316 | 73.3551 | 0.014401 | 0.35503 | 0.005113 | 24.6535 | 2.4651 | 39.2264 | 96.6959 | 15.9128 | 20.0252 | 5.0571 | 96.701 | 216.5088 | 159.7436 | 213.898 | 143.0064
2012-10-31 07:14 | 24.5425 | 236.6414 | 179.8604 | 234.0661 | 163.1108 | 73.3585 | 0.014411 | 0.35502 | 0.005116 | 24.6353 | 2.4651 | 39.2268 | 96.6972 | 15.913 | 20.0387 | 5.0573 | 96.7023 | 216.6027 | 159.8217 | 214.0274 | 143.0721
2012-10-31 07:14 | 24.5395 | 236.7208 | 179.8887 | 234.1769 | 162.964 | 73.362 | 0.014395 | 0.35501 | 0.00511 | 24.6618 | 2.465 | 39.2253 | 96.69 | 15.913 | 20.0518 | 5.0576 | 96.6951 | 216.669 | 159.8369 | 214.1251 | 142.9122
2012-10-31 07:14 | 24.5305 | 236.8531 | 179.9737 | 234.3132 | 162.9861 | 73.3851 | 0.014404 | 0.35502 | 0.005114 | 24.6473 | 2.465 | 39.2256 | 96.6911 | 15.9131 | 20.0588 | 5.0592 | 96.6962 | 216.7943 | 159.9149 | 214.2544 | 142.9273
2012-10-31 07:14 | 24.5432 | 236.9914 | 180.0647 | 234.4437 | 163.1543 | 73.3978 | 0.014382 | 0.35502 | 0.005106 | 24.685 | 2.465 | 39.2257 | 96.6904 | 15.9132 | 20.0515 | 5.06 | 96.6955 | 216.9399 | 160.0132 | 214.3922 | 143.1028
2012-10-31 07:14 | 24.526 | 237.0841 | 180.1494 | 234.5169 | 163.1915 | 73.4111 | 0.014404 | 0.35503 | 0.005114 | 24.6484 | 2.4649 | 39.2252 | 96.6874 | 15.9133 | 20.0423 | 5.061 | 96.6925 | 217.0418 | 160.1071 | 214.4746 | 143.1492
2012-10-31 07:14 | 24.523 | 237.1635 | 180.1894 | 234.6395 | 163.2429 | 73.4175 | 0.014401 | 0.35508 | 0.005113 | 24.6565 | 2.4649 | 39.2251 | 96.6858 | 15.9135 | 19.9992 | 5.0614 | 96.6909 | 217.1643 | 160.1902 | 214.6403 | 143.2437
2012-10-31 07:14 | 24.5335 | 237.2486 | 180.2313 | 234.7757 | 163.3351 | 73.4198 | 0.014398 | 0.35511 | 0.005113 | 24.6636 | 2.4648 | 39.2242 | 96.6816 | 15.9135 | 20.0217 | 5.0616 | 96.6867 | 217.2269 | 160.2096 | 214.754 | 143.3134
2012-10-31 07:14 | 24.5268 | 237.3753 | 180.3577 | 234.8867 | 163.5111 | 73.4389 | 0.014408 | 0.35506 | 0.005116 | 24.6435 | 2.4647 | 39.2228 | 96.6739 | 15.9136 | 19.9869 | 5.0629 | 96.679 | 217.3884 | 160.3708 | 214.8998 | 143.5242
2012-10-31 07:14 | 24.5253 | 237.4601 | 180.4659 | 235.0266 | 163.5913 | 73.4551 | 0.014404 | 0.35512 | 0.005115 | 24.6543 | 2.4647 | 39.2224 | 96.6713 | 15.9137 | 20.0095 | 5.064 | 96.6764 | 217.4506 | 160.4564 | 215.0171 | 143.5818
2012-10-31 07:14 | 24.5312 | 237.5719 | 180.5423 | 235.1306 | 163.7022 | 73.4649 | 0.014408 | 0.35515 | 0.005117 | 24.6495 | 2.4646 | 39.2211 | 96.6644 | 15.9137 | 20.0154 | 5.0647 | 96.6695 | 217.5565 | 160.5269 | 215.1152 | 143.6868
2012-10-31 07:14 | 24.5312 | 237.7838 | 180.7264 | 235.3505 | 163.8227 | 73.4932 | 0.014395 | 0.35512 | 0.005112 | 24.6697 | 2.4645 | 39.2205 | 96.6601 | 15.914 | 19.9953 | 5.0666 | 96.6652 | 217.7885 | 160.7311 | 215.3552 | 143.8274
2012-10-31 07:14 | 24.535 | 238.0858 | 180.9849 | 235.6841 | 164.0326 | 73.5198 | 0.014404 | 0.35517 | 0.005116 | 24.6574 | 2.4643 | 39.218 | 96.6461 | 15.9143 | 19.971 | 5.0685 | 96.6512 | 218.1148 | 161.0139 | 215.7131 | 144.0616
2012-10-31 07:14 | 24.5372 | 238.2802 | 181.1477 | 235.9453 | 164.3071 | 73.551 | 0.014395 | 0.35508 | 0.005111 | 24.6668 | 2.4642 | 39.2172 | 96.6401 | 15.9146 | 19.9933 | 5.0706 | 96.6452 | 218.2869 | 161.1544 | 215.952 | 144.3138
2012-10-31 07:15 | 24.5425 | 238.3836 | 181.2901 | 236.0684 | 164.2307 | 73.5637 | 0.014408 | 0.35517 | 0.005117 | 24.6505 | 2.4642 | 39.2164 | 96.6354 | 15.9147 | 19.9665 | 5.0715 | 96.6406 | 218.4171 | 161.3236 | 216.1019 | 144.2642
2012-10-31 07:15 | 24.5387 | 238.4896 | 181.3882 | 236.1431 | 164.188 | 73.5649 | 0.014411 | 0.35512 | 0.005118 | 24.6424 | 2.4641 | 39.2155 | 96.631 | 15.9147 | 19.9426 | 5.0716 | 96.6361 | 218.547 | 161.4456 | 216.2005 | 144.2454
2012-10-31 07:15 | 24.5402 | 238.597 | 181.374 | 236.2506 | 164.2012 | 73.573 | 0.014404 | 0.35518 | 0.005116 | 24.6584 | 2.464 | 39.2141 | 96.6235 | 15.9148 | 19.9762 | 5.0721 | 96.6286 | 218.6208 | 161.3978 | 216.2744 | 144.225
2012-10-31 07:15 | 24.5514 | 238.6789 | 181.4087 | 236.3403 | 164.3602 | 73.5776 | 0.014414 | 0.35519 | 0.00512 | 24.6423 | 2.464 | 39.2138 | 96.6227 | 15.9147 | 20.0155 | 5.0724 | 96.6279 | 218.6634 | 161.3932 | 216.3248 | 144.3447
2012-10-31 07:15 | 24.5484 | 238.7661 | 181.5311 | 236.4472 | 164.5322 | 73.5868 | 0.014395 | 0.35511 | 0.005112 | 24.6688 | 2.4639 | 39.213 | 96.6171 | 15.915 | 19.9965 | 5.0731 | 96.6222 | 218.7696 | 161.5346 | 216.4507 | 144.5357
2012-10-31 07:15 | 24.5387 | 238.874 | 181.639 | 236.5591 | 164.5964 | 73.6024 | 0.014408 | 0.35517 | 0.005117 | 24.6505 | 2.4638 | 39.2123 | 96.613 | 15.9151 | 19.9988 | 5.0741 | 96.6182 | 218.8752 | 161.6402 | 216.5603 | 144.5976
2012-10-31 07:15 | 24.5477 | 238.9615 | 181.7146 | 236.6427 | 164.5276 | 73.6169 | 0.014414 | 0.35524 | 0.00512 | 24.6453 | 2.4637 | 39.2103 | 96.6027 | 15.9152 | 20.0239 | 5.0751 | 96.6078 | 218.9376 | 161.6907 | 216.6188 | 144.5037
2012-10-31 07:15 | 24.5522 | 239.1386 | 181.8484 | 236.8513 | 164.785 | 73.6354 | 0.014408 | 0.35517 | 0.005117 | 24.6505 | 2.4636 | 39.2093 | 96.5966 | 15.9154 | 20.0083 | 5.0764 | 96.6017 | 219.1303 | 161.8401 | 216.843 | 144.7767
2012-10-31 07:15 | 24.5604 | 239.3076 | 182.0212 | 237.0714 | 164.9916 | 73.6515 | 0.014408 | 0.35518 | 0.005117 | 24.6515 | 2.4635 | 39.2074 | 96.586 | 15.9155 | 19.9804 | 5.0775 | 96.5911 | 219.3272 | 162.0408 | 217.091 | 145.0112
2012-10-31 07:15 | 24.5597 | 239.4285 | 182.142 | 237.161 | 165.0143 | 73.6666 | 0.014404 | 0.35524 | 0.005117 | 24.6624 | 2.4635 | 39.2077 | 96.5879 | 15.9155 | 20.0198 | 5.0786 | 96.593 | 219.4087 | 162.1222 | 217.1412 | 144.9945
2012-10-31 07:15 | 24.5679 | 239.5072 | 182.1854 | 237.2476 | 165.2209 | 73.6764 | 0.014411 | 0.3553 | 0.00512 | 24.6544 | 2.4634 | 39.2066 | 96.5817 | 15.9156 | 20.0401 | 5.0793 | 96.5868 | 219.4671 | 162.1453 | 217.2075 | 145.1808
2012-10-31 07:15 | 24.5679 | 239.6092 | 182.2325 | 237.3536 | 165.2599 | 73.677 | 0.014404 | 0.35521 | 0.005116 | 24.6604 | 2.4633 | 39.2057 | 96.5762 | 15.9158 | 20.02 | 5.0793 | 96.5814 | 219.5892 | 162.2125 | 217.3336 | 145.2399
2012-10-31 07:15 | 24.5731 | 239.7085 | 182.3553 | 237.4647 | 165.2495 | 73.6891 | 0.014404 | 0.35524 | 0.005117 | 24.6624 | 2.4632 | 39.2042 | 96.569 | 15.9158 | 19.9971 | 5.0801 | 96.5741 | 219.7114 | 162.3582 | 217.4676 | 145.2524
2012-10-31 07:15 | 24.5709 | 239.7965 | 182.4236 | 237.5999 | 165.259 | 73.7105 | 0.014408 | 0.35518 | 0.005117 | 24.6515 | 2.4632 | 39.2036 | 96.5658 | 15.9158 | 19.9788 | 5.0816 | 96.5709 | 219.8177 | 162.4448 | 217.6211 | 145.2802
2012-10-31 07:15 | 24.5716 | 239.8404 | 182.4674 | 237.6673 | 165.3375 | 73.7041 | 0.014408 | 0.35518 | 0.005117 | 24.6515 | 2.4631 | 39.2024 | 96.5594 | 15.9159 | 19.9916 | 5.0812 | 96.5645 | 219.8488 | 162.4758 | 217.6757 | 145.3459
2012-10-31 07:15 | 24.5731 | 239.9399 | 182.512 | 237.7198 | 165.4129 | 73.7215 | 0.014401 | 0.35527 | 0.005116 | 24.6695 | 2.4631 | 39.2017 | 96.5561 | 15.9158 | 20.0131 | 5.0824 | 96.5612 | 219.9268 | 162.4989 | 217.7067 | 145.3998
2012-10-31 07:15 | 24.5739 | 240.0426 | 182.5755 | 237.8383 | 165.3203 | 73.7238 | 0.014408 | 0.35518 | 0.005117 | 24.6515 | 2.463 | 39.2015 | 96.5544 | 15.9159 | 20.03 | 5.0825 | 96.5596 | 220.0126 | 162.5455 | 217.8083 | 145.2903
2012-10-31 07:15 | 24.5776 | 240.1091 | 182.6616 | 237.893 | 165.3474 | 73.7313 | 0.014414 | 0.35518 | 0.00512 | 24.6413 | 2.463 | 39.2013 | 96.5539 | 15.9159 | 20.0217 | 5.083 | 96.559 | 220.0874 | 162.6399 | 217.8713 | 145.3257
2012-10-31 07:15 | 24.5844 | 240.2139 | 182.6997 | 237.9783 | 165.5527 | 73.7486 | 0.014395 | 0.35522 | 0.005113 | 24.6768 | 2.4629 | 39.1998 | 96.5456 | 15.916 | 20.0204 | 5.0842 | 96.5507 | 220.1935 | 162.6793 | 217.9579 | 145.5323
2012-10-31 07:15 | 24.5769 | 240.2417 | 182.7314 | 238.061 | 165.6113 | 73.7446 | 0.014408 | 0.35524 | 0.005118 | 24.6555 | 2.463 | 39.2002 | 96.5482 | 15.9159 | 20.033 | 5.084 | 96.5533 | 220.2087 | 162.6984 | 218.028 | 145.5783
2012-10-31 07:15 | 24.5739 | 240.3602 | 182.8343 | 238.1953 | 165.6083 | 73.7579 | 0.014404 | 0.35521 | 0.005116 | 24.6604 | 2.4628 | 39.1982 | 96.5383 | 15.9159 | 20.0461 | 5.0849 | 96.5434 | 220.3141 | 162.7882 | 218.1492 | 145.5622
2012-10-31 07:15 | 24.5746 | 240.4198 | 182.9251 | 238.2235 | 165.5623 | 73.7671 | 0.014411 | 0.35525 | 0.00512 | 24.6514 | 2.4628 | 39.1974 | 96.5336 | 15.916 | 20.0668 | 5.0855 | 96.5387 | 220.353 | 162.8583 | 218.1567 | 145.4955
2012-10-31 07:15 | 24.5776 | 240.5443 | 182.9673 | 238.3716 | 165.7677 | 73.7775 | 0.014414 | 0.35524 | 0.00512 | 24.6453 | 2.4627 | 39.1962 | 96.5281 | 15.916 | 20.0457 | 5.0862 | 96.5332 | 220.4986 | 162.9216 | 218.3259 | 145.722
2012-10-31 07:16 | 24.5836 | 240.6326 | 183.0674 | 238.4522 | 165.7932 | 73.7903 | 0.014408 | 0.35525 | 0.005118 | 24.6566 | 2.4627 | 39.1961 | 96.5265 | 15.9162 | 20.0638 | 5.0871 | 96.5316 | 220.5688 | 163.0036 | 218.3884 | 145.7294
2012-10-31 07:16 | 24.5739 | 240.6621 | 183.1322 | 238.4895 | 165.9158 | 73.7914 | 0.014411 | 0.35522 | 0.005119 | 24.6494 | 2.4627 | 39.1962 | 96.5272 | 15.9162 | 20.0742 | 5.0872 | 96.5324 | 220.5879 | 163.058 | 218.4153 | 145.8416
2012-10-31 07:16 | 24.5791 | 240.8202 | 183.1609 | 238.6242 | 165.9911 | 73.8059 | 0.014408 | 0.35522 | 0.005118 | 24.6546 | 2.4626 | 39.196 | 96.5256 | 15.9162 | 20.1034 | 5.0882 | 96.5307 | 220.7168 | 163.0575 | 218.5208 | 145.8877
2012-10-31 07:16 | 24.5814 | 240.8578 | 183.2299 | 238.7089 | 166.0207 | 73.8012 | 0.014414 | 0.35524 | 0.00512 | 24.6453 | 2.4626 | 39.1953 | 96.5227 | 15.9162 | 20.1258 | 5.0879 | 96.5279 | 220.732 | 163.1041 | 218.5831 | 145.8949
2012-10-31 07:16 | 24.5784 | 241.0391 | 183.3484 | 238.8784 | 166.0371 | 73.8307 | 0.014408 | 0.35524 | 0.005118 | 24.6555 | 2.4624 | 39.193 | 96.5107 | 15.9163 | 20.1108 | 5.0899 | 96.5158 | 220.9283 | 163.2376 | 218.7676 | 145.9263
2012-10-31 07:16 | 24.5806 | 241.1981 | 183.4525 | 239.0022 | 166.2651 | 73.833 | 0.014411 | 0.35525 | 0.00512 | 24.6514 | 2.4623 | 39.1909 | 96.4995 | 15.9164 | 20.0768 | 5.09 | 96.5047 | 221.1213 | 163.3757 | 218.9254 | 146.1883
2012-10-31 07:16 | 24.5829 | 241.2552 | 183.5529 | 239.0791 | 166.501 | 73.8521 | 0.014414 | 0.35527 | 0.005121 | 24.6473 | 2.4623 | 39.1904 | 96.4969 | 15.9165 | 20.0952 | 5.0914 | 96.502 | 221.16 | 163.4577 | 218.9839 | 146.4058
2012-10-31 07:16 | 24.5903 | 241.3685 | 183.674 | 239.1688 | 166.5474 | 73.855 | 0.014417 | 0.35522 | 0.005121 | 24.6392 | 2.4623 | 39.1903 | 96.4966 | 15.9164 | 20.0745 | 5.0916 | 96.5018 | 221.294 | 163.5995 | 219.0943 | 146.4729
2012-10-31 07:16 | 24.5986 | 241.4199 | 183.7019 | 239.2752 | 166.5713 | 73.8636 | 0.014401 | 0.35527 | 0.005116 | 24.6695 | 2.4622 | 39.1893 | 96.4914 | 15.9165 | 20.0868 | 5.0922 | 96.4965 | 221.3331 | 163.6151 | 219.1884 | 146.4845
2012-10-31 07:16 | 24.5903 | 241.4822 | 183.8034 | 239.3296 | 166.7304 | 73.8781 | 0.014404 | 0.35519 | 0.005116 | 24.6594 | 2.4621 | 39.188 | 96.4842 | 15.9166 | 20.0625 | 5.0932 | 96.4893 | 221.4197 | 163.7409 | 219.2671 | 146.6679
2012-10-31 07:16 | 24.5933 | 241.5557 | 183.9044 | 239.4032 | 166.7996 | 73.8845 | 0.014408 | 0.35524 | 0.005118 | 24.6555 | 2.4621 | 39.1872 | 96.4811 | 15.9165 | 20.0333 | 5.0936 | 96.4863 | 221.5224 | 163.8711 | 219.3699 | 146.7663
2012-10-31 07:16 | 24.5978 | 241.6504 | 183.952 | 239.4979 | 166.8703 | 73.8879 | 0.014401 | 0.35531 | 0.005117 | 24.6725 | 2.462 | 39.1859 | 96.474 | 15.9165 | 20.0258 | 5.0938 | 96.4792 | 221.6246 | 163.9262 | 219.4721 | 146.8445
2012-10-31 07:16 | 24.5829 | 241.7138 | 184.0038 | 239.5458 | 166.8165 | 73.9041 | 0.014411 | 0.35525 | 0.00512 | 24.6514 | 2.462 | 39.1861 | 96.4755 | 15.9165 | 20.0189 | 5.0949 | 96.4806 | 221.6949 | 163.9849 | 219.5269 | 146.7976
2012-10-31 07:16 | 24.6023 | 241.8038 | 184.0781 | 239.6554 | 166.867 | 73.9001 | 0.014414 | 0.35525 | 0.005121 | 24.6463 | 2.462 | 39.1861 | 96.4749 | 15.9166 | 20.0343 | 5.0947 | 96.48 | 221.7695 | 164.0438 | 219.6211 | 146.8327
2012-10-31 07:16 | 24.5926 | 241.8058 | 184.1429 | 239.728 | 166.9469 | 73.9116 | 0.014408 | 0.35525 | 0.005118 | 24.6566 | 2.462 | 39.1857 | 96.4735 | 15.9165 | 20.0246 | 5.0955 | 96.4786 | 221.7812 | 164.1183 | 219.7034 | 146.9223
2012-10-31 07:16 | 24.5956 | 241.9068 | 184.1851 | 239.7859 | 166.9888 | 73.9133 | 0.014401 | 0.35524 | 0.005116 | 24.6675 | 2.4618 | 39.1841 | 96.4652 | 15.9165 | 19.9634 | 5.0956 | 96.4704 | 221.9434 | 164.2217 | 219.8225 | 147.0254
2012-10-31 07:16 | 24.5993 | 242.0203 | 184.2712 | 239.8641 | 167.0626 | 73.9365 | 0.014411 | 0.35527 | 0.00512 | 24.6524 | 2.4618 | 39.1834 | 96.4617 | 15.9166 | 20.0153 | 5.0972 | 96.4668 | 222.005 | 164.2559 | 219.8488 | 147.0473
2012-10-31 07:16 | 24.6038 | 242.0835 | 184.3227 | 239.9314 | 167.0555 | 73.9405 | 0.014408 | 0.35524 | 0.005118 | 24.6555 | 2.4618 | 39.1833 | 96.4605 | 15.9166 | 20.0438 | 5.0975 | 96.4656 | 222.0397 | 164.2789 | 219.8876 | 147.0117
2012-10-31 07:16 | 24.6001 | 242.1857 | 184.3543 | 239.9983 | 167.1803 | 73.9451 | 0.014411 | 0.35531 | 0.00512 | 24.6554 | 2.4617 | 39.1821 | 96.4542 | 15.9167 | 20.0201 | 5.0978 | 96.4593 | 222.1656 | 164.3342 | 219.9782 | 147.1602
2012-10-31 07:16 | 24.5956 | 242.2203 | 184.4244 | 240.0683 | 167.1096 | 73.9463 | 0.014404 | 0.35532 | 0.005118 | 24.6684 | 2.4617 | 39.1817 | 96.4527 | 15.9167 | 20.0236 | 5.0979 | 96.4578 | 222.1967 | 164.4008 | 220.0447 | 147.086
2012-10-31 07:16 | 24.5978 | 242.2892 | 184.5246 | 240.1489 | 167.0923 | 73.9417 | 0.014411 | 0.35532 | 0.005121 | 24.6564 | 2.4617 | 39.182 | 96.4541 | 15.9166 | 20.0178 | 5.0975 | 96.4592 | 222.2714 | 164.5068 | 220.1311 | 147.0745
2012-10-31 07:16 | 24.5978 | 242.3166 | 184.505 | 240.1999 | 167.1741 | 73.97 | 0.014408 | 0.3553 | 0.005119 | 24.6596 | 2.4616 | 39.1809 | 96.448 | 15.9168 | 20.0539 | 5.0995 | 96.4531 | 222.2627 | 164.4511 | 220.146 | 147.1202
2012-10-31 07:16 | 24.5963 | 242.3817 | 184.5819 | 240.2885 | 167.2622 | 73.959 | 0.014417 | 0.35534 | 0.005123 | 24.6472 | 2.4616 | 39.1801 | 96.4442 | 15.9168 | 20.0203 | 5.0987 | 96.4493 | 222.3614 | 164.5616 | 220.2682 | 147.2419
2012-10-31 07:17 | 24.6038 | 242.4793 | 184.6247 | 240.3705 | 167.2775 | 73.9781 | 0.014414 | 0.35538 | 0.005122 | 24.6553 | 2.4615 | 39.1787 | 96.4369 | 15.9168 | 20.0519 | 5.1001 | 96.442 | 222.4274 | 164.5728 | 220.3186 | 147.2256
2012-10-31 07:17 | 24.6031 | 242.5727 | 184.679 | 240.4483 | 167.3742 | 73.9891 | 0.014414 | 0.35537 | 0.005122 | 24.6543 | 2.4614 | 39.1776 | 96.4316 | 15.9168 | 20.1114 | 5.1008 | 96.4367 | 222.4613 | 164.5676 | 220.3369 | 147.2628
2012-10-31 07:17 | 24.5956 | 242.624 | 184.7617 | 240.5388 | 167.3004 | 73.9977 | 0.014414 | 0.35534 | 0.005122 | 24.6523 | 2.4604 | 39.1621 | 96.3554 | 15.9168 | 20.0678 | 5.1014 | 96.3606 | 222.5562 | 164.6939 | 220.471 | 147.2326
2012-10-31 07:17 | 24.5963 | 242.6913 | 184.8094 | 240.563 | 167.2895 | 74 | 0.014423 | 0.35541 | 0.005126 | 24.6419 | 2.4551 | 39.0773 | 95.9401 | 15.9165 | 20.0644 | 5.1016 | 95.9453 | 222.6269 | 164.745 | 220.4986 | 147.2251
2012-10-31 07:17 | 24.5993 | 242.7491 | 184.7967 | 240.6954 | 167.2925 | 74.0139 | 0.01442 | 0.35525 | 0.005123 | 24.6361 | 2.4549 | 39.0734 | 95.9208 | 15.9166 | 20.0514 | 5.1025 | 95.9259 | 222.6977 | 164.7453 | 220.644 | 147.2411
2012-10-31 07:17 | 24.5993 | 242.804 | 184.8477 | 240.6915 | 167.2925 | 74.011 | 0.014404 | 0.35522 | 0.005117 | 24.6614 | 2.4542 | 39.0626 | 95.8675 | 15.9166 | 20.1276 | 5.1023 | 95.8726 | 222.6764 | 164.7201 | 220.5639 | 147.1649
2012-10-31 07:17 | 24.6031 | 242.8156 | 184.9104 | 240.7737 | 167.6819 | 74.0116 | 0.014417 | 0.35521 | 0.005121 | 24.6381 | 2.4541 | 39.0609 | 95.8592 | 15.9166 | 20.1034 | 5.1024 | 95.8643 | 222.7122 | 164.807 | 220.6703 | 147.5785
2012-10-31 07:17 | 24.606 | 242.9047 | 185.0113 | 240.8079 | 167.2563 | 74.0185 | 0.014398 | 0.35517 | 0.005114 | 24.6677 | 2.4544 | 39.0666 | 95.887 | 15.9166 | 20.0782 | 5.1028 | 95.8921 | 222.8265 | 164.9331 | 220.7297 | 147.1781
2012-10-31 07:17 | 24.5956 | 242.9257 | 184.946 | 240.8603 | 167.4874 | 74.0197 | 0.014392 | 0.35514 | 0.005111 | 24.6759 | 2.4548 | 39.0719 | 95.913 | 15.9166 | 20.0517 | 5.1029 | 95.9181 | 222.874 | 164.8943 | 220.8086 | 147.4357
2012-10-31 07:17 | 24.5963 | 242.989 | 184.9781 | 240.9237 | 167.7569 | 74.0324 | 0.014395 | 0.35511 | 0.005112 | 24.6688 | 2.4551 | 39.0778 | 95.9417 | 15.9167 | 20.0925 | 5.1038 | 95.9468 | 222.8965 | 164.8856 | 220.8312 | 147.6644
2012-10-31 07:17 | 24.5948 | 243.0228 | 185.0001 | 241.0123 | 168.0983 | 74.0405 | 0.014389 | 0.35512 | 0.00511 | 24.68 | 2.4555 | 39.0839 | 95.971 | 15.9168 | 20.0268 | 5.1044 | 95.9761 | 222.996 | 164.9733 | 220.9855 | 148.0715
2012-10-31 07:17 | 24.5963 | 243.1027 | 185.1076 | 241.0334 | 167.8232 | 74.0416 | 0.014386 | 0.35503 | 0.005108 | 24.6792 | 2.4598 | 39.1522 | 96.305 | 15.9171 | 20.0644 | 5.1044 | 96.3101 | 223.0383 | 165.0432 | 220.969 | 147.7588
2012-10-31 07:17 | 24.5911 | 243.1523 | 185.1337 | 241.0831 | 167.5453 | 74.0497 | 0.014408 | 0.35499 | 0.005115 | 24.6385 | 2.4616 | 39.1812 | 96.4471 | 15.9172 | 20.0914 | 5.105 | 96.4522 | 223.0609 | 165.0423 | 220.9917 | 147.4539
2012-10-31 07:17 | 24.5933 | 243.2485 | 185.1595 | 241.1598 | 167.3916 | 74.0671 | 0.014401 | 0.35508 | 0.005113 | 24.6565 | 2.4625 | 39.1965 | 96.5223 | 15.9172 | 20.0695 | 5.1062 | 96.5274 | 223.179 | 165.09 | 221.0903 | 147.3221
2012-10-31 07:17 | 24.5956 | 243.2979 | 185.1539 | 241.2483 | 167.4485 | 74.0746 | 0.014398 | 0.35512 | 0.005113 | 24.6646 | 2.4633 | 39.2088 | 96.5817 | 15.9174 | 20.1119 | 5.1067 | 96.5868 | 223.186 | 165.042 | 221.1364 | 147.3366
2012-10-31 07:17 | 24.5896 | 243.3349 | 185.1518 | 241.2933 | 167.645 | 74.0781 | 0.014386 | 0.35512 | 0.005109 | 24.6852 | 2.4638 | 39.217 | 96.6221 | 15.9174 | 20.13 | 5.1069 | 96.6272 | 223.2049 | 165.0218 | 221.1633 | 147.515
2012-10-31 07:17 | 24.5806 | 243.3847 | 185.1978 | 241.3313 | 167.6244 | 74.0873 | 0.014392 | 0.35522 | 0.005112 | 24.682 | 2.4642 | 39.2238 | 96.6545 | 15.9175 | 20.0768 | 5.1076 | 96.6596 | 223.3079 | 165.121 | 221.2545 | 147.5476
2012-10-31 07:17 | 24.5829 | 243.4497 | 185.1491 | 241.416 | 167.7591 | 74.0804 | 0.014408 | 0.35525 | 0.005118 | 24.6566 | 2.4643 | 39.2263 | 96.6662 | 15.9177 | 20.1233 | 5.1071 | 96.6713 | 223.3264 | 165.0258 | 221.2927 | 147.6358
2012-10-31 07:17 | 24.5791 | 243.5125 | 185.2394 | 241.3808 | 167.841 | 74.0844 | 0.014392 | 0.35524 | 0.005113 | 24.6829 | 2.4644 | 39.2275 | 96.6717 | 15.9178 | 20.1315 | 5.1074 | 96.6768 | 223.381 | 165.1079 | 221.2493 | 147.7095
2012-10-31 07:17 | 24.5731 | 243.5652 | 185.2687 | 241.4846 | 167.9247 | 74.1046 | 0.014401 | 0.3553 | 0.005117 | 24.6716 | 2.4644 | 39.228 | 96.6734 | 15.9179 | 20.1295 | 5.1088 | 96.6786 | 223.4357 | 165.1392 | 221.3551 | 147.7952
2012-10-31 07:17 | 24.5739 | 243.5778 | 185.3245 | 241.5598 | 167.8709 | 74.1168 | 0.014382 | 0.35532 | 0.00511 | 24.7062 | 2.4645 | 39.2291 | 96.6792 | 15.9178 | 20.1785 | 5.1096 | 96.6843 | 223.3993 | 165.146 | 221.3813 | 147.6924
2012-10-31 07:17 | 24.5671 | 243.6141 | 185.3412 | 241.5844 | 168.0706 | 74.1133 | 0.014389 | 0.35531 | 0.005113 | 24.6931 | 2.4645 | 39.2294 | 96.6803 | 15.9179 | 20.1356 | 5.1094 | 96.6854 | 223.4785 | 165.2056 | 221.4488 | 147.935
2012-10-31 07:17 | 24.5709 | 243.6884 | 185.447 | 241.6626 | 168.2069 | 74.1185 | 0.014404 | 0.35525 | 0.005117 | 24.6634 | 2.4645 | 39.2296 | 96.6813 | 15.9179 | 20.1715 | 5.1097 | 96.6864 | 223.5169 | 165.2755 | 221.4911 | 148.0354
2012-10-31 07:17 | 24.5701 | 243.7307 | 185.5403 | 241.7089 | 168.2919 | 74.1214 | 0.014404 | 0.35525 | 0.005117 | 24.6634 | 2.4645 | 39.2298 | 96.6821 | 15.9179 | 20.1145 | 5.1099 | 96.6872 | 223.6162 | 165.4258 | 221.5944 | 148.1774
2012-10-31 07:17 | 24.5671 | 243.8295 | 185.5727 | 241.7333 | 168.2304 | 74.1359 | 0.014398 | 0.35532 | 0.005116 | 24.6787 | 2.4645 | 39.2302 | 96.684 | 15.9179 | 20.1356 | 5.1109 | 96.6891 | 223.6939 | 165.4371 | 221.5977 | 148.0948
2012-10-31 07:18 | 24.5679 | 243.8773 | 185.6519 | 241.8164 | 168.2663 | 74.1463 | 0.014401 | 0.35528 | 0.005116 | 24.6705 | 2.4645 | 39.2302 | 96.6839 | 15.918 | 20.1043 | 5.1116 | 96.6891 | 223.773 | 165.5476 | 221.7121 | 148.162
2012-10-31 07:18 | 24.5634 | 243.9316 | 185.6592 | 241.8942 | 168.2462 | 74.1382 | 0.014401 | 0.35532 | 0.005117 | 24.6736 | 2.4645 | 39.23 | 96.6831 | 15.9179 | 20.0637 | 5.1111 | 96.6882 | 223.8679 | 165.5955 | 221.8305 | 148.1825
2012-10-31 07:18 | 24.5649 | 243.9762 | 185.7431 | 241.9623 | 168.3802 | 74.1515 | 0.014395 | 0.35537 | 0.005116 | 24.6868 | 2.4644 | 39.2287 | 96.676 | 15.918 | 20.0772 | 5.112 | 96.6812 | 223.899 | 165.6659 | 221.8851 | 148.303
2012-10-31 07:18 | 24.5686 | 244.0386 | 185.7586 | 242.0131 | 168.4307 | 74.1503 | 0.014404 | 0.35534 | 0.005118 | 24.6694 | 2.4644 | 39.2281 | 96.6725 | 15.9181 | 20.0849 | 5.1119 | 96.6777 | 223.9537 | 165.6737 | 221.9282 | 148.3458
2012-10-31 07:18 | 24.5567 | 244.058 | 185.7781 | 242.0404 | 168.485 | 74.1555 | 0.014408 | 0.3553 | 0.005119 | 24.6596 | 2.4644 | 39.2279 | 96.6714 | 15.9181 | 20.0329 | 5.1123 | 96.6765 | 224.0251 | 165.7452 | 222.0075 | 148.4521
2012-10-31 07:18 | 24.5642 | 244.1556 | 185.8679 | 242.1184 | 168.4769 | 74.1798 | 0.014408 | 0.35544 | 0.005121 | 24.6696 | 2.4643 | 39.2267 | 96.6657 | 15.9181 | 20.0564 | 5.114 | 96.6708 | 224.0992 | 165.8115 | 222.062 | 148.4205
2012-10-31 07:18 | 24.5597 | 244.202 | 185.9223 | 242.1766 | 168.6634 | 74.174 | 0.014411 | 0.35537 | 0.005121 | 24.6594 | 2.4643 | 39.2269 | 96.6662 | 15.9181 | 20.0158 | 5.1136 | 96.6714 | 224.1862 | 165.9065 | 222.1608 | 148.6476
2012-10-31 07:18 | 24.5582 | 244.2045 | 186.0111 | 242.1712 | 168.6892 | 74.1861 | 0.014392 | 0.3554 | 0.005115 | 24.694 | 2.4642 | 39.2251 | 96.6578 | 15.9181 | 20.0424 | 5.1144 | 96.6629 | 224.1621 | 165.9687 | 222.1288 | 148.6468
2012-10-31 07:18 | 24.5634 | 244.2332 | 186.0084 | 242.2313 | 168.5814 | 74.1786 | 0.014398 | 0.35537 | 0.005117 | 24.6817 | 2.4641 | 39.2238 | 96.6503 | 15.9183 | 20.0556 | 5.1139 | 96.6554 | 224.1776 | 165.9528 | 222.1757 | 148.5258
2012-10-31 07:18 | 24.5597 | 244.3234 | 186.0282 | 242.2746 | 168.5777 | 74.1884 | 0.014395 | 0.3554 | 0.005116 | 24.6888 | 2.4641 | 39.2239 | 96.6515 | 15.9182 | 20.0519 | 5.1145 | 96.6566 | 224.2715 | 165.9763 | 222.2227 | 148.5258
2012-10-31 07:18 | 24.5619 | 244.3766 | 186.0815 | 242.3591 | 168.5721 | 74.1913 | 0.014414 | 0.35541 | 0.005123 | 24.6573 | 2.464 | 39.2233 | 96.6482 | 15.9183 | 19.9939 | 5.1147 | 96.6533 | 224.3827 | 166.0876 | 222.3652 | 148.5782
2012-10-31 07:18 | 24.5537 | 244.4036 | 186.0968 | 242.4057 | 168.751 | 74.2006 | 0.014414 | 0.35535 | 0.005122 | 24.6533 | 2.4641 | 39.2233 | 96.6481 | 15.9182 | 20.0299 | 5.1154 | 96.6533 | 224.3737 | 166.0669 | 222.3758 | 148.7211
2012-10-31 07:18 | 24.5484 | 244.4571 | 186.1621 | 242.4749 | 168.7769 | 74.1913 | 0.014408 | 0.35537 | 0.00512 | 24.6646 | 2.4639 | 39.2215 | 96.6389 | 15.9183 | 20.0165 | 5.1147 | 96.6441 | 224.4406 | 166.1456 | 222.4584 | 148.7604
2012-10-31 07:18 | 24.5567 | 244.5241 | 186.2293 | 242.538 | 168.9489 | 74.2127 | 0.014404 | 0.35541 | 0.005119 | 24.6744 | 2.4639 | 39.2211 | 96.637 | 15.9182 | 20.0369 | 5.1162 | 96.6421 | 224.4872 | 166.1924 | 222.5011 | 148.912
2012-10-31 07:18 | 24.5455 | 244.556 | 186.2652 | 242.5739 | 168.9338 | 74.2162 | 0.014408 | 0.35538 | 0.00512 | 24.6656 | 2.4638 | 39.2195 | 96.6289 | 15.9183 | 20.0177 | 5.1165 | 96.634 | 224.5383 | 166.2475 | 222.5562 | 148.9161
2012-10-31 07:18 | 24.5544 | 244.6119 | 186.3055 | 242.6533 | 168.9388 | 74.2133 | 0.014395 | 0.3554 | 0.005116 | 24.6888 | 2.4637 | 39.2184 | 96.6232 | 15.9184 | 20.0426 | 5.1163 | 96.6284 | 224.5693 | 166.2629 | 222.6107 | 148.8962
2012-10-31 07:18 | 24.5455 | 244.6304 | 186.3123 | 242.6601 | 168.9299 | 74.2191 | 0.014398 | 0.35531 | 0.005116 | 24.6777 | 2.4637 | 39.2177 | 96.6195 | 15.9184 | 20.0658 | 5.1167 | 96.6246 | 224.5646 | 166.2465 | 222.5943 | 148.8641
2012-10-31 07:18 | 24.5492 | 244.7515 | 186.4062 | 242.7108 | 168.8322 | 74.2341 | 0.014411 | 0.35538 | 0.005121 | 24.6605 | 2.4637 | 39.2182 | 96.6222 | 15.9184 | 20.0414 | 5.1177 | 96.6274 | 224.7101 | 166.3648 | 222.6694 | 148.7908
2012-10-31 07:18 | 24.5559 | 244.7582 | 186.4247 | 242.7684 | 168.8311 | 74.2462 | 0.014411 | 0.3554 | 0.005122 | 24.6614 | 2.4637 | 39.2175 | 96.619 | 15.9184 | 20.0441 | 5.1185 | 96.6241 | 224.7141 | 166.3806 | 222.7243 | 148.787
2012-10-31 07:18 | 24.5552 | 244.7967 | 186.4358 | 242.803 | 168.8928 | 74.2555 | 0.014398 | 0.35534 | 0.005116 | 24.6797 | 2.4636 | 39.2168 | 96.6154 | 15.9183 | 20.0354 | 5.1192 | 96.6205 | 224.7613 | 166.4004 | 222.7676 | 148.8574
2012-10-31 07:18 | 24.5537 | 244.8187 | 186.4696 | 242.8681 | 168.7666 | 74.2532 | 0.014392 | 0.35535 | 0.005114 | 24.691 | 2.4635 | 39.2156 | 96.6094 | 15.9184 | 20.0861 | 5.119 | 96.6145 | 224.7326 | 166.3835 | 222.782 | 148.6805
2012-10-31 07:18 | 24.5492 | 244.8847 | 186.4494 | 242.9263 | 168.7231 | 74.2549 | 0.014426 | 0.35537 | 0.005127 | 24.6338 | 2.4635 | 39.2143 | 96.6032 | 15.9184 | 20.0896 | 5.1191 | 96.6083 | 224.7951 | 166.3598 | 222.8367 | 148.6335
2012-10-31 07:18 | 24.5589 | 244.9531 | 186.4826 | 243.0183 | 169.0252 | 74.2503 | 0.014404 | 0.35544 | 0.00512 | 24.6764 | 2.4633 | 39.2125 | 96.5939 | 15.9184 | 20.0913 | 5.1188 | 96.599 | 224.8618 | 166.3913 | 222.927 | 148.9339
2012-10-31 07:18 | 24.5499 | 244.9715 | 186.4854 | 243.0445 | 169.1097 | 74.2618 | 0.014398 | 0.35537 | 0.005117 | 24.6817 | 2.4633 | 39.2117 | 96.5901 | 15.9184 | 20.0702 | 5.1196 | 96.5952 | 224.9013 | 166.4152 | 222.9743 | 149.0395
2012-10-31 07:19 | 24.5477 | 245.0281 | 186.601 | 243.0502 | 169.2401 | 74.2728 | 0.014401 | 0.35542 | 0.005118 | 24.6806 | 2.4632 | 39.2101 | 96.5829 | 15.9182 | 20.0239 | 5.1204 | 96.588 | 225.0042 | 166.5771 | 223.0263 | 149.2162
2012-10-31 07:19 | 24.5522 | 245.0835 | 186.6643 | 243.1526 | 169.2329 | 74.2601 | 0.014404 | 0.35544 | 0.00512 | 24.6764 | 2.4632 | 39.2104 | 96.584 | 15.9183 | 20.0163 | 5.1195 | 96.5892 | 225.0672 | 166.648 | 223.1363 | 149.2166
2012-10-31 07:19 | 24.5544 | 245.117 | 186.7097 | 243.1705 | 169.1493 | 74.2694 | 0.014408 | 0.3554 | 0.005121 | 24.6666 | 2.4631 | 39.2093 | 96.5781 | 15.9184 | 20.0466 | 5.1201 | 96.5832 | 225.0704 | 166.6631 | 223.1239 | 149.1027
2012-10-31 07:19 | 24.5447 | 245.1699 | 186.6961 | 243.2391 | 169.1786 | 74.2722 | 0.014404 | 0.35538 | 0.005119 | 24.6725 | 2.4631 | 39.2085 | 96.5741 | 15.9184 | 20.061 | 5.1203 | 96.5793 | 225.1089 | 166.6351 | 223.1781 | 149.1176
2012-10-31 07:19 | 24.5484 | 245.1893 | 186.7508 | 243.2585 | 169.2486 | 74.2786 | 0.014401 | 0.35541 | 0.005118 | 24.6795 | 2.463 | 39.2076 | 96.5695 | 15.9185 | 20.0366 | 5.1208 | 96.5746 | 225.1527 | 166.7142 | 223.2219 | 149.212
2012-10-31 07:19 | 24.5529 | 245.2604 | 186.7828 | 243.3335 | 169.2492 | 74.293 | 0.014404 | 0.35544 | 0.00512 | 24.6764 | 2.463 | 39.2079 | 96.5708 | 15.9185 | 20.0772 | 5.1218 | 96.5759 | 225.1832 | 166.7056 | 223.2563 | 149.172
2012-10-31 07:19 | 24.5492 | 245.2919 | 186.7712 | 243.3298 | 169.3625 | 74.2809 | 0.014392 | 0.35542 | 0.005115 | 24.696 | 2.463 | 39.2072 | 96.5666 | 15.9186 | 20.0535 | 5.1209 | 96.5717 | 225.2384 | 166.7177 | 223.2763 | 149.309
2012-10-31 07:19 | 24.5544 | 245.3245 | 186.8628 | 243.3898 | 169.5236 | 74.2855 | 0.014408 | 0.35544 | 0.005121 | 24.6696 | 2.4629 | 39.2063 | 96.5616 | 15.9187 | 20.0868 | 5.1212 | 96.5667 | 225.2377 | 166.776 | 223.303 | 149.4368
2012-10-31 07:19 | 24.5597 | 245.3885 | 186.9112 | 243.4108 | 169.4821 | 74.2988 | 0.014408 | 0.35538 | 0.00512 | 24.6656 | 2.4628 | 39.2038 | 96.5494 | 15.9187 | 20.0921 | 5.1222 | 96.5545 | 225.2964 | 166.8191 | 223.3187 | 149.39
2012-10-31 07:19 | 24.5529 | 245.4483 | 186.9398 | 243.502 | 169.4792 | 74.3006 | 0.014404 | 0.35542 | 0.00512 | 24.6754 | 2.4627 | 39.203 | 96.5461 | 15.9185 | 20.0612 | 5.1223 | 96.5512 | 225.3871 | 166.8786 | 223.4408 | 149.418
2012-10-31 07:19 | 24.5522 | 245.4828 | 186.994 | 243.5052 | 169.5565 | 74.3162 | 0.014417 | 0.35538 | 0.005124 | 24.6502 | 2.4627 | 39.202 | 96.5409 | 15.9186 | 20.0645 | 5.1234 | 96.5461 | 225.4183 | 166.9295 | 223.4407 | 149.492
2012-10-31 07:19 | 24.5522 | 245.5141 | 187.0293 | 243.5443 | 169.5487 | 74.3115 | 0.014398 | 0.35544 | 0.005118 | 24.6867 | 2.4626 | 39.2013 | 96.5371 | 15.9187 | 20.0484 | 5.123 | 96.5422 | 225.4657 | 166.9809 | 223.4959 | 149.5003
2012-10-31 07:19 | 24.5529 | 245.5305 | 187.0811 | 243.5803 | 169.5845 | 74.3006 | 0.01442 | 0.35545 | 0.005126 | 24.6501 | 2.4626 | 39.2014 | 96.5377 | 15.9186 | 20.009 | 5.1223 | 96.5428 | 225.5215 | 167.0721 | 223.5713 | 149.5755
2012-10-31 07:19 | 24.5544 | 245.5672 | 187.0904 | 243.6171 | 169.6835 | 74.3162 | 0.014401 | 0.3555 | 0.00512 | 24.6856 | 2.4625 | 39.2001 | 96.531 | 15.9187 | 19.9904 | 5.1234 | 96.5361 | 225.5768 | 167.1 | 223.6267 | 149.6931
2012-10-31 07:19 | 24.5582 | 245.6219 | 187.157 | 243.6835 | 169.7185 | 74.3237 | 0.014404 | 0.35544 | 0.00512 | 24.6764 | 2.4624 | 39.1989 | 96.5249 | 15.9187 | 20.0304 | 5.1239 | 96.53 | 225.5915 | 167.1266 | 223.6531 | 149.6881
2012-10-31 07:19 | 24.5619 | 245.6648 | 187.1803 | 243.7342 | 169.7612 | 74.3248 | 0.014414 | 0.35542 | 0.005123 | 24.6583 | 2.4624 | 39.1983 | 96.5218 | 15.9188 | 20.01 | 5.124 | 96.5269 | 225.6548 | 167.1703 | 223.7242 | 149.7512
2012-10-31 07:19 | 24.5604 | 245.6672 | 187.2063 | 243.7641 | 169.7636 | 74.3318 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4623 | 39.1974 | 96.5175 | 15.9188 | 20.0245 | 5.1244 | 96.5226 | 225.6427 | 167.1818 | 223.7396 | 149.7391
2012-10-31 07:19 | 24.5649 | 245.7656 | 187.2736 | 243.7842 | 169.7876 | 74.3375 | 0.014408 | 0.35548 | 0.005122 | 24.6726 | 2.4622 | 39.1955 | 96.5073 | 15.9189 | 20.0371 | 5.1248 | 96.5124 | 225.7285 | 167.2365 | 223.7471 | 149.7505
2012-10-31 07:19 | 24.5559 | 245.8075 | 187.3039 | 243.8536 | 169.724 | 74.352 | 0.014389 | 0.35542 | 0.005114 | 24.7012 | 2.4621 | 39.1938 | 96.4988 | 15.9189 | 20.016 | 5.1258 | 96.5039 | 225.7915 | 167.2879 | 223.8376 | 149.708
2012-10-31 07:19 | 24.5567 | 245.8592 | 187.3439 | 243.9405 | 169.7638 | 74.3532 | 0.014389 | 0.3555 | 0.005115 | 24.7062 | 2.462 | 39.1929 | 96.4943 | 15.9189 | 20.0208 | 5.1259 | 96.4994 | 225.8384 | 167.3231 | 223.9197 | 149.743
2012-10-31 07:19 | 24.5529 | 245.9337 | 187.3401 | 243.9877 | 169.604 | 74.3503 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4621 | 39.1932 | 96.496 | 15.9189 | 20.013 | 5.1257 | 96.5011 | 225.9207 | 167.3271 | 223.9747 | 149.591
2012-10-31 07:19 | 24.5537 | 245.9854 | 187.3409 | 243.9845 | 169.6126 | 74.3497 | 0.014395 | 0.35551 | 0.005118 | 24.6969 | 2.462 | 39.1926 | 96.4939 | 15.9187 | 20.0098 | 5.1257 | 96.4991 | 225.9756 | 167.3311 | 223.9747 | 149.6028
2012-10-31 07:19 | 24.5522 | 245.9917 | 187.3708 | 244.0144 | 169.7437 | 74.3555 | 0.014411 | 0.35544 | 0.005122 | 24.6644 | 2.4619 | 39.1916 | 96.4875 | 15.9189 | 19.9762 | 5.1261 | 96.4926 | 226.0155 | 167.3946 | 224.0382 | 149.7675
2012-10-31 07:19 | 24.544 | 246.0031 | 187.4451 | 244.0336 | 169.7316 | 74.3624 | 0.014401 | 0.35547 | 0.005119 | 24.6836 | 2.4619 | 39.1904 | 96.4818 | 15.9189 | 20.0162 | 5.1265 | 96.487 | 225.9869 | 167.4289 | 224.0174 | 149.7154
2012-10-31 07:19 | 24.5477 | 246.0264 | 187.4134 | 244.0451 | 169.8991 | 74.3566 | 0.014411 | 0.35547 | 0.005123 | 24.6664 | 2.4618 | 39.1895 | 96.4784 | 15.9188 | 19.9837 | 5.1261 | 96.4835 | 226.0427 | 167.4297 | 224.0614 | 149.9154
2012-10-31 07:20 | 24.5544 | 246.0683 | 187.4712 | 244.1067 | 169.9214 | 74.3624 | 0.014395 | 0.35545 | 0.005117 | 24.6929 | 2.4618 | 39.189 | 96.4755 | 15.9188 | 19.9944 | 5.1265 | 96.4806 | 226.0739 | 167.4768 | 224.1123 | 149.927
2012-10-31 07:20 | 24.5484 | 246.0623 | 187.5083 | 244.1398 | 169.9622 | 74.3607 | 0.014401 | 0.35551 | 0.00512 | 24.6866 | 2.4618 | 39.1884 | 96.4725 | 15.9189 | 20.0206 | 5.1264 | 96.4777 | 226.0417 | 167.4877 | 224.1192 | 149.9416
2012-10-31 07:20 | 24.5514 | 246.1279 | 187.5388 | 244.182 | 170.1212 | 74.367 | 0.014392 | 0.35551 | 0.005117 | 24.7021 | 2.4617 | 39.1877 | 96.4686 | 15.9189 | 20.0517 | 5.1269 | 96.4737 | 226.0762 | 167.4871 | 224.1303 | 150.0695
2012-10-31 07:20 | 24.5559 | 246.1246 | 187.6101 | 244.2257 | 170.1686 | 74.3763 | 0.01442 | 0.35544 | 0.005125 | 24.649 | 2.4617 | 39.1875 | 96.4687 | 15.9187 | 19.9959 | 5.1275 | 96.4739 | 226.1287 | 167.6142 | 224.2298 | 150.1727
2012-10-31 07:20 | 24.5544 | 246.1896 | 187.6164 | 244.2398 | 170.1203 | 74.382 | 0.014414 | 0.35544 | 0.005123 | 24.6593 | 2.4617 | 39.1864 | 96.4639 | 15.9187 | 20.0225 | 5.1279 | 96.4691 | 226.1671 | 167.5939 | 224.2173 | 150.0978
2012-10-31 07:20 | 24.5552 | 246.2374 | 187.6682 | 244.2955 | 170.1484 | 74.3838 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4617 | 39.1867 | 96.4647 | 15.9187 | 20.0233 | 5.128 | 96.4698 | 226.2141 | 167.6449 | 224.2722 | 150.1251
2012-10-31 07:20 | 24.5544 | 246.2288 | 187.7106 | 244.3025 | 170.1281 | 74.3959 | 0.014386 | 0.3555 | 0.005114 | 24.7113 | 2.4616 | 39.1864 | 96.4629 | 15.9188 | 20.0346 | 5.1289 | 96.468 | 226.1942 | 167.676 | 224.2679 | 150.0935
2012-10-31 07:20 | 24.5499 | 246.2047 | 187.6943 | 244.2745 | 170.1782 | 74.3872 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4617 | 39.1864 | 96.4644 | 15.9186 | 20.0502 | 5.1283 | 96.4695 | 226.1545 | 167.6441 | 224.2243 | 150.128
2012-10-31 07:20 | 24.5604 | 246.3052 | 187.7441 | 244.3672 | 170.2043 | 74.3884 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4616 | 39.1852 | 96.4573 | 15.9188 | 20.0807 | 5.1283 | 96.4624 | 226.2245 | 167.6634 | 224.2865 | 150.1236
2012-10-31 07:20 | 24.5514 | 246.3354 | 187.8097 | 244.3661 | 170.1758 | 74.404 | 0.014423 | 0.35553 | 0.005128 | 24.6499 | 2.4615 | 39.1839 | 96.4514 | 15.9187 | 20.0517 | 5.1294 | 96.4565 | 226.2837 | 167.758 | 224.3144 | 150.1241
2012-10-31 07:20 | 24.5597 | 246.3789 | 187.8573 | 244.4644 | 170.2036 | 74.393 | 0.014414 | 0.35551 | 0.005124 | 24.6644 | 2.4615 | 39.1839 | 96.4509 | 15.9188 | 20.1081 | 5.1287 | 96.456 | 226.2708 | 167.7492 | 224.3563 | 150.0955
2012-10-31 07:20 | 24.5567 | 246.3837 | 187.8032 | 244.4419 | 170.0992 | 74.3994 | 0.014392 | 0.35548 | 0.005116 | 24.7 | 2.4614 | 39.1832 | 96.4473 | 15.9187 | 20.057 | 5.1291 | 96.4524 | 226.3267 | 167.7462 | 224.3849 | 150.0422
2012-10-31 07:20 | 24.5567 | 246.3837 | 187.8425 | 244.4614 | 170.1967 | 74.3977 | 0.014414 | 0.3556 | 0.005126 | 24.6703 | 2.4614 | 39.1821 | 96.4427 | 15.9187 | 20.057 | 5.129 | 96.4478 | 226.3267 | 167.7855 | 224.4044 | 150.1397
2012-10-31 07:20 | 24.5597 | 246.4376 | 187.873 | 244.5114 | 170.3207 | 74.4173 | 0.014411 | 0.35553 | 0.005123 | 24.6705 | 2.4613 | 39.1816 | 96.4392 | 15.9188 | 20.08 | 5.1303 | 96.4443 | 226.3576 | 167.793 | 224.4314 | 150.2407
2012-10-31 07:20 | 24.5529 | 246.4504 | 187.8819 | 244.5085 | 170.3568 | 74.4098 | 0.014408 | 0.35547 | 0.005122 | 24.6716 | 2.4613 | 39.1813 | 96.4375 | 15.9188 | 20.0371 | 5.1298 | 96.4426 | 226.4133 | 167.8448 | 224.4714 | 150.3197
2012-10-31 07:20 | 24.5582 | 246.4517 | 187.9303 | 244.5413 | 170.3816 | 74.4167 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4613 | 39.1813 | 96.4376 | 15.9188 | 20.0504 | 5.1303 | 96.4427 | 226.4013 | 167.8799 | 224.4909 | 150.3312
2012-10-31 07:20 | 24.5597 | 246.465 | 187.9986 | 244.6211 | 170.3714 | 74.4196 | 0.014392 | 0.35553 | 0.005117 | 24.703 | 2.4613 | 39.1806 | 96.4344 | 15.9188 | 20.0198 | 5.1305 | 96.4395 | 226.4452 | 167.9788 | 224.6013 | 150.3516
2012-10-31 07:20 | 24.5574 | 246.537 | 187.9963 | 244.5914 | 170.373 | 74.4081 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4612 | 39.1793 | 96.4273 | 15.9189 | 20.0175 | 5.1297 | 96.4324 | 226.5195 | 167.9788 | 224.5739 | 150.3555
2012-10-31 07:20 | 24.5597 | 246.5667 | 188.0143 | 244.6211 | 170.3753 | 74.4219 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4612 | 39.1787 | 96.4253 | 15.9187 | 20.0439 | 5.1306 | 96.4305 | 226.5228 | 167.9704 | 224.5772 | 150.3314
2012-10-31 07:20 | 24.5671 | 246.5781 | 188.0374 | 244.6402 | 170.3749 | 74.4335 | 0.014417 | 0.35557 | 0.005126 | 24.6632 | 2.4611 | 39.1774 | 96.4192 | 15.9187 | 20.0593 | 5.1314 | 96.4243 | 226.5188 | 167.9781 | 224.5809 | 150.3156
2012-10-31 07:20 | 24.5686 | 246.5952 | 188.035 | 244.7083 | 170.3998 | 74.4127 | 0.014417 | 0.35556 | 0.005126 | 24.6622 | 2.461 | 39.1766 | 96.4155 | 15.9187 | 20.0769 | 5.13 | 96.4206 | 226.5183 | 167.9581 | 224.6314 | 150.3229
2012-10-31 07:20 | 24.5657 | 246.6158 | 188.0164 | 244.6936 | 170.1589 | 74.43 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4554 | 39.0866 | 95.9742 | 15.9185 | 20.074 | 5.1312 | 95.9793 | 226.5418 | 167.9424 | 224.6196 | 150.0849
2012-10-31 07:20 | 24.5589 | 246.6325 | 188.0331 | 244.726 | 170.2262 | 74.426 | 0.014408 | 0.35548 | 0.005122 | 24.6726 | 2.4547 | 39.0743 | 95.9152 | 15.9182 | 20.0431 | 5.1309 | 95.9203 | 226.5894 | 167.99 | 224.6829 | 150.1831
2012-10-31 07:20 | 24.5716 | 246.6608 | 188.0537 | 244.7818 | 170.356 | 74.4323 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4542 | 39.0666 | 95.8778 | 15.9182 | 20.0598 | 5.1314 | 95.8829 | 226.601 | 167.9939 | 224.722 | 150.2962
2012-10-31 07:20 | 24.5671 | 246.6602 | 188.0295 | 244.7773 | 170.5465 | 74.4335 | 0.014404 | 0.3554 | 0.005119 | 24.6734 | 2.4538 | 39.061 | 95.8496 | 15.9183 | 20.0312 | 5.1314 | 95.8547 | 226.629 | 167.9983 | 224.7461 | 150.5153
2012-10-31 07:20 | 24.5814 | 246.6706 | 188.1341 | 244.8151 | 170.3697 | 74.4335 | 0.014392 | 0.3553 | 0.005113 | 24.687 | 2.454 | 39.0636 | 95.8624 | 15.9183 | 20.0776 | 5.1314 | 95.8675 | 226.593 | 168.0565 | 224.7375 | 150.2921
2012-10-31 07:20 | 24.5844 | 246.7206 | 188.0822 | 244.8181 | 170.6418 | 74.43 | 0.014411 | 0.35528 | 0.00512 | 24.6534 | 2.4542 | 39.0669 | 95.8792 | 15.9182 | 20.0485 | 5.1312 | 95.8843 | 226.6721 | 168.0337 | 224.7696 | 150.5933
2012-10-31 07:20 | 24.5784 | 246.7146 | 188.1311 | 244.863 | 171.0221 | 74.4341 | 0.014398 | 0.35522 | 0.005115 | 24.6717 | 2.4545 | 39.071 | 95.8984 | 15.9183 | 20.0506 | 5.1315 | 95.9036 | 226.664 | 168.0805 | 224.8124 | 150.9715
2012-10-31 07:20 | 24.5799 | 246.8022 | 188.2151 | 244.8997 | 171.2265 | 74.4341 | 0.014392 | 0.35515 | 0.005111 | 24.6769 | 2.4548 | 39.0767 | 95.9268 | 15.9183 | 20.0721 | 5.1315 | 95.9319 | 226.7301 | 168.143 | 224.8276 | 151.1544
2012-10-31 07:21 | 24.5739 | 246.7844 | 188.319 | 244.8859 | 170.5962 | 74.4323 | 0.014392 | 0.35518 | 0.005112 | 24.6789 | 2.4551 | 39.0818 | 95.9511 | 15.9184 | 20.034 | 5.1314 | 95.9562 | 226.7504 | 168.285 | 224.8519 | 150.5622
2012-10-31 07:21 | 24.5724 | 246.7595 | 188.2704 | 244.9314 | 170.4348 | 74.4271 | 0.014404 | 0.35517 | 0.005116 | 24.6574 | 2.4554 | 39.0862 | 95.9729 | 15.9184 | 20.0807 | 5.131 | 95.978 | 226.6788 | 168.1897 | 224.8507 | 150.3541
2012-10-31 07:21 | 24.5679 | 246.8058 | 188.3091 | 244.9112 | 170.9726 | 74.4462 | 0.014398 | 0.35518 | 0.005114 | 24.6686 | 2.4597 | 39.1546 | 96.3074 | 15.9186 | 20.1123 | 5.1323 | 96.3125 | 226.6935 | 168.1968 | 224.7989 | 150.8603
2012-10-31 07:21 | 24.5649 | 246.8067 | 188.3022 | 244.9513 | 171.3481 | 74.4341 | 0.014382 | 0.35519 | 0.005108 | 24.6971 | 2.4612 | 39.1794 | 96.4284 | 15.9188 | 20.1213 | 5.1315 | 96.4335 | 226.6854 | 168.1809 | 224.83 | 151.2268
2012-10-31 07:21 | 24.5642 | 246.8491 | 188.3918 | 244.9702 | 170.8167 | 74.4554 | 0.014382 | 0.35531 | 0.00511 | 24.7051 | 2.4621 | 39.1932 | 96.4964 | 15.9188 | 20.1086 | 5.133 | 96.5015 | 226.7405 | 168.2832 | 224.8616 | 150.7081
2012-10-31 07:21 | 24.5679 | 246.8684 | 188.3837 | 245.0091 | 170.6332 | 74.4526 | 0.014389 | 0.35527 | 0.005112 | 24.6901 | 2.4628 | 39.205 | 96.5547 | 15.9187 | 20.0682 | 5.1328 | 96.5598 | 226.8002 | 168.3155 | 224.9409 | 150.565
2012-10-31 07:21 | 24.5582 | 246.9174 | 188.3622 | 245.0346 | 170.7678 | 74.4618 | 0.014392 | 0.35531 | 0.005114 | 24.688 | 2.4634 | 39.2139 | 96.5986 | 15.9188 | 20.0946 | 5.1334 | 96.6038 | 226.8228 | 168.2676 | 224.94 | 150.6732
2012-10-31 07:21 | 24.5552 | 246.9301 | 188.3278 | 245.0199 | 170.6439 | 74.4537 | 0.014386 | 0.35535 | 0.005112 | 24.7013 | 2.4638 | 39.2208 | 96.632 | 15.9189 | 20.1317 | 5.1328 | 96.6371 | 226.7984 | 168.1961 | 224.8882 | 150.5122
2012-10-31 07:21 | 24.5574 | 246.9636 | 188.3182 | 245.0573 | 170.8607 | 74.456 | 0.014389 | 0.35528 | 0.005112 | 24.6911 | 2.464 | 39.225 | 96.6522 | 15.919 | 20.1018 | 5.133 | 96.6573 | 226.8618 | 168.2164 | 224.9555 | 150.7589
2012-10-31 07:21 | 24.5484 | 247.0016 | 188.3289 | 245.0562 | 170.8438 | 74.4653 | 0.014386 | 0.35531 | 0.005111 | 24.6982 | 2.4642 | 39.2269 | 96.6615 | 15.9189 | 20.0527 | 5.1336 | 96.6666 | 226.9489 | 168.2762 | 225.0035 | 150.7911
2012-10-31 07:21 | 24.5634 | 247.0166 | 188.4067 | 245.0907 | 170.8003 | 74.4745 | 0.014386 | 0.35538 | 0.005113 | 24.7033 | 2.4643 | 39.2283 | 96.669 | 15.9188 | 20.1118 | 5.1343 | 96.6741 | 226.9048 | 168.2949 | 224.9789 | 150.6885
2012-10-31 07:21 | 24.5447 | 247.0135 | 188.3134 | 245.1269 | 170.4929 | 74.478 | 0.014401 | 0.35537 | 0.005118 | 24.6765 | 2.4643 | 39.2295 | 96.6743 | 15.9189 | 20.045 | 5.1345 | 96.6794 | 226.9685 | 168.2684 | 225.0819 | 150.4479
2012-10-31 07:21 | 24.5447 | 247.0566 | 188.3487 | 245.1464 | 170.6763 | 74.4803 | 0.014404 | 0.35542 | 0.00512 | 24.6754 | 2.4643 | 39.2295 | 96.674 | 15.919 | 20.0931 | 5.1347 | 96.6791 | 226.9635 | 168.2556 | 225.0533 | 150.5832
2012-10-31 07:21 | 24.547 | 247.098 | 188.3942 | 245.1605 | 170.7488 | 74.4791 | 0.014395 | 0.35537 | 0.005116 | 24.6868 | 2.4644 | 39.2297 | 96.6759 | 15.9189 | 20.0713 | 5.1346 | 96.681 | 227.0267 | 168.3229 | 225.0892 | 150.6775
2012-10-31 07:21 | 24.547 | 247.098 | 188.4296 | 245.1996 | 170.7605 | 74.4913 | 0.014408 | 0.3555 | 0.005122 | 24.6736 | 2.4643 | 39.2292 | 96.6726 | 15.9189 | 20.0513 | 5.1354 | 96.6778 | 227.0467 | 168.3783 | 225.1483 | 150.7092
2012-10-31 07:21 | 24.544 | 247.0793 | 188.3834 | 245.2201 | 170.7575 | 74.4919 | 0.014404 | 0.35544 | 0.00512 | 24.6764 | 2.4643 | 39.2287 | 96.6708 | 15.9189 | 20.0683 | 5.1355 | 96.6759 | 227.011 | 168.3151 | 225.1518 | 150.6892
2012-10-31 07:21 | 24.538 | 247.1555 | 188.4206 | 245.2024 | 170.572 | 74.4843 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4643 | 39.2288 | 96.6708 | 15.919 | 20.0623 | 5.1349 | 96.676 | 227.0932 | 168.3583 | 225.1401 | 150.5097
2012-10-31 07:21 | 24.541 | 247.1546 | 188.4039 | 245.2445 | 170.6297 | 74.4867 | 0.014411 | 0.35547 | 0.005123 | 24.6664 | 2.4643 | 39.2295 | 96.6743 | 15.9189 | 20.0533 | 5.1351 | 96.6794 | 227.1013 | 168.3506 | 225.1912 | 150.5764
2012-10-31 07:21 | 24.5425 | 247.1444 | 188.4054 | 245.2695 | 170.7014 | 74.4919 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4643 | 39.229 | 96.6716 | 15.919 | 20.0347 | 5.1355 | 96.6767 | 227.1097 | 168.3707 | 225.2348 | 150.6667
2012-10-31 07:21 | 24.5432 | 247.1646 | 188.4297 | 245.3094 | 170.7879 | 74.4942 | 0.014401 | 0.35544 | 0.005119 | 24.6816 | 2.4643 | 39.229 | 96.6718 | 15.919 | 20.0394 | 5.1356 | 96.677 | 227.1252 | 168.3903 | 225.27 | 150.7485
2012-10-31 07:21 | 24.5492 | 247.1784 | 188.4789 | 245.3428 | 170.7666 | 74.5005 | 0.014401 | 0.35547 | 0.005119 | 24.6836 | 2.4643 | 39.2286 | 96.6695 | 15.919 | 20.0775 | 5.1361 | 96.6746 | 227.1009 | 168.4014 | 225.2653 | 150.6891
2012-10-31 07:21 | 24.5432 | 247.1764 | 188.4258 | 245.3094 | 170.8191 | 74.5127 | 0.014395 | 0.35547 | 0.005117 | 24.6939 | 2.4643 | 39.2286 | 96.6697 | 15.919 | 20.0274 | 5.1369 | 96.6748 | 227.149 | 168.3984 | 225.282 | 150.7917
2012-10-31 07:21 | 24.5484 | 247.2207 | 188.4663 | 245.3576 | 170.8126 | 74.5051 | 0.014404 | 0.3555 | 0.005121 | 24.6804 | 2.4642 | 39.2276 | 96.6649 | 15.919 | 20.0206 | 5.1364 | 96.67 | 227.2001 | 168.4457 | 225.337 | 150.792
2012-10-31 07:21 | 24.544 | 247.2045 | 188.4697 | 245.3532 | 170.8551 | 74.4988 | 0.014408 | 0.35544 | 0.005121 | 24.6696 | 2.4641 | 39.2262 | 96.6584 | 15.9189 | 20.0162 | 5.1359 | 96.6635 | 227.1883 | 168.4535 | 225.337 | 150.8389
2012-10-31 07:21 | 24.541 | 247.2211 | 188.4825 | 245.4129 | 170.8364 | 74.4913 | 0.014398 | 0.35542 | 0.005117 | 24.6857 | 2.4641 | 39.2254 | 96.6541 | 15.919 | 20.0292 | 5.1354 | 96.6592 | 227.1919 | 168.4533 | 225.3837 | 150.8072
2012-10-31 07:21 | 24.5492 | 247.2528 | 188.5456 | 245.3859 | 170.7081 | 74.4947 | 0.014395 | 0.35553 | 0.005118 | 24.6979 | 2.4641 | 39.2261 | 96.6583 | 15.9188 | 20.0133 | 5.1357 | 96.6634 | 227.2395 | 168.5323 | 225.3726 | 150.6948
2012-10-31 07:21 | 24.5455 | 247.2452 | 188.4987 | 245.3939 | 170.7395 | 74.5196 | 0.014408 | 0.35551 | 0.005122 | 24.6746 | 2.464 | 39.2241 | 96.6483 | 15.9189 | 20.0217 | 5.1374 | 96.6534 | 227.2235 | 168.477 | 225.3722 | 150.7178
2012-10-31 07:21 | 24.5477 | 247.2826 | 188.5206 | 245.4509 | 170.8002 | 74.5028 | 0.014411 | 0.35548 | 0.005123 | 24.6675 | 2.464 | 39.2244 | 96.65 | 15.9188 | 20.048 | 5.1362 | 96.6551 | 227.2346 | 168.4726 | 225.4029 | 150.7522
2012-10-31 07:21 | 24.5537 | 247.3473 | 188.558 | 245.4804 | 170.7243 | 74.5011 | 0.014411 | 0.35548 | 0.005123 | 24.6675 | 2.464 | 39.2242 | 96.6477 | 15.919 | 20.0339 | 5.1361 | 96.6528 | 227.3134 | 168.5241 | 225.4465 | 150.6904
2012-10-31 07:21 | 24.5522 | 247.334 | 188.5172 | 245.5024 | 170.8945 | 74.5057 | 0.014404 | 0.35548 | 0.00512 | 24.6795 | 2.4639 | 39.2234 | 96.6445 | 15.9189 | 20.0605 | 5.1364 | 96.6496 | 227.2735 | 168.4567 | 225.4419 | 150.834
2012-10-31 07:22 | 24.5567 | 247.3542 | 188.5492 | 245.5382 | 170.9341 | 74.5028 | 0.014417 | 0.3556 | 0.005127 | 24.6652 | 2.4639 | 39.2226 | 96.6406 | 15.9189 | 20.1091 | 5.1362 | 96.6457 | 227.2451 | 168.4401 | 225.4291 | 150.825
2012-10-31 07:22 | 24.5522 | 247.381 | 188.5879 | 245.5102 | 170.8203 | 74.5167 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4639 | 39.2227 | 96.6402 | 15.919 | 20.0605 | 5.1372 | 96.6453 | 227.3205 | 168.5274 | 225.4497 | 150.7598
2012-10-31 07:22 | 24.547 | 247.368 | 188.5591 | 245.5637 | 170.7098 | 74.526 | 0.01442 | 0.35557 | 0.005127 | 24.658 | 2.4639 | 39.222 | 96.6377 | 15.9189 | 20.0713 | 5.1378 | 96.6428 | 227.2967 | 168.4878 | 225.4924 | 150.6385
2012-10-31 07:22 | 24.5522 | 247.4279 | 188.5486 | 245.5768 | 170.7852 | 74.5155 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4638 | 39.2208 | 96.6311 | 15.919 | 20.0364 | 5.1371 | 96.6362 | 227.3915 | 168.5122 | 225.5404 | 150.7488
2012-10-31 07:22 | 24.5529 | 247.3817 | 188.6004 | 245.597 | 170.6064 | 74.5075 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4638 | 39.2203 | 96.6297 | 15.9189 | 20.0692 | 5.1365 | 96.6348 | 227.3125 | 168.5312 | 225.5278 | 150.5372
2012-10-31 07:22 | 24.5552 | 247.3996 | 188.5673 | 245.6072 | 170.558 | 74.5254 | 0.014398 | 0.35551 | 0.005119 | 24.6918 | 2.4637 | 39.219 | 96.622 | 15.919 | 20.0996 | 5.1378 | 96.6271 | 227.3 | 168.4677 | 225.5076 | 150.4584
2012-10-31 07:22 | 24.5484 | 247.432 | 188.5056 | 245.6043 | 170.5863 | 74.5242 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4636 | 39.2185 | 96.6204 | 15.9189 | 20.0727 | 5.1377 | 96.6255 | 227.3593 | 168.4329 | 225.5316 | 150.5136
2012-10-31 07:22 | 24.5582 | 247.4965 | 188.5586 | 245.6454 | 170.6742 | 74.5271 | 0.014401 | 0.3555 | 0.00512 | 24.6856 | 2.4636 | 39.2177 | 96.6167 | 15.9188 | 20.0665 | 5.1379 | 96.6218 | 227.43 | 168.4921 | 225.5789 | 150.6077
2012-10-31 07:22 | 24.5582 | 247.5435 | 188.586 | 245.6846 | 170.7288 | 74.5283 | 0.014389 | 0.35553 | 0.005116 | 24.7082 | 2.4635 | 39.2166 | 96.6117 | 15.9188 | 20.0464 | 5.138 | 96.6168 | 227.4971 | 168.5396 | 225.6382 | 150.6824
2012-10-31 07:22 | 24.5544 | 247.4927 | 188.5665 | 245.7082 | 170.7757 | 74.5404 | 0.014414 | 0.35548 | 0.005124 | 24.6623 | 2.4635 | 39.2165 | 96.6115 | 15.9188 | 20.0627 | 5.1388 | 96.6166 | 227.43 | 168.5038 | 225.6455 | 150.713
2012-10-31 07:22 | 24.5559 | 247.5373 | 188.5759 | 245.7449 | 170.7343 | 74.5306 | 0.014408 | 0.35545 | 0.005121 | 24.6706 | 2.4635 | 39.2161 | 96.6099 | 15.9187 | 20.0361 | 5.1381 | 96.615 | 227.5012 | 168.5398 | 225.7088 | 150.6982
2012-10-31 07:22 | 24.5574 | 247.4723 | 188.5263 | 245.7151 | 170.8138 | 74.5317 | 0.014411 | 0.35547 | 0.005123 | 24.6664 | 2.4635 | 39.2155 | 96.6069 | 15.9187 | 20.0737 | 5.1382 | 96.612 | 227.3986 | 168.4526 | 225.6414 | 150.7401
2012-10-31 07:22 | 24.547 | 247.5479 | 188.5905 | 245.7438 | 170.8503 | 74.5317 | 0.014411 | 0.35553 | 0.005123 | 24.6705 | 2.4635 | 39.2149 | 96.6041 | 15.9187 | 20.0312 | 5.1382 | 96.6092 | 227.5167 | 168.5593 | 225.7126 | 150.8191
2012-10-31 07:22 | 24.5567 | 247.5889 | 188.6277 | 245.8201 | 170.8053 | 74.5358 | 0.014423 | 0.35547 | 0.005127 | 24.6459 | 2.4634 | 39.2139 | 96.599 | 15.9187 | 20.061 | 5.1385 | 96.6042 | 227.5279 | 168.5667 | 225.7591 | 150.7443
2012-10-31 07:22 | 24.5484 | 247.608 | 188.5841 | 245.8039 | 170.8595 | 74.5439 | 0.014398 | 0.35547 | 0.005118 | 24.6887 | 2.4634 | 39.2134 | 96.5967 | 15.9186 | 20.0767 | 5.1391 | 96.6018 | 227.5313 | 168.5074 | 225.7272 | 150.7828
2012-10-31 07:22 | 24.544 | 247.5528 | 188.6896 | 245.8504 | 170.9682 | 74.5271 | 0.014411 | 0.3555 | 0.005123 | 24.6684 | 2.4633 | 39.2125 | 96.5928 | 15.9186 | 20.0322 | 5.1379 | 96.598 | 227.5206 | 168.6574 | 225.8182 | 150.936
2012-10-31 07:22 | 24.5552 | 247.6461 | 188.693 | 245.8616 | 171.077 | 74.5462 | 0.014398 | 0.35544 | 0.005118 | 24.6867 | 2.4633 | 39.2118 | 96.5889 | 15.9187 | 20.0555 | 5.1392 | 96.594 | 227.5906 | 168.6375 | 225.8061 | 151.0215
2012-10-31 07:22 | 24.5507 | 247.6807 | 188.7474 | 245.8689 | 170.854 | 74.5323 | 0.014417 | 0.35547 | 0.005125 | 24.6562 | 2.4632 | 39.2114 | 96.5874 | 15.9186 | 20.063 | 5.1383 | 96.5925 | 227.6177 | 168.6844 | 225.8059 | 150.791
2012-10-31 07:22 | 24.5544 | 247.7197 | 188.7354 | 245.8961 | 170.9123 | 74.5496 | 0.014411 | 0.35548 | 0.005123 | 24.6675 | 2.4632 | 39.2112 | 96.5867 | 15.9186 | 20.0787 | 5.1394 | 96.5918 | 227.641 | 168.6567 | 225.8174 | 150.8336
2012-10-31 07:22 | 24.544 | 247.6975 | 188.7446 | 245.9365 | 170.8277 | 74.5531 | 0.014411 | 0.35545 | 0.005122 | 24.6655 | 2.4632 | 39.2104 | 96.5831 | 15.9185 | 20.0804 | 5.1397 | 96.5882 | 227.6171 | 168.6642 | 225.8561 | 150.7473
2012-10-31 07:22 | 24.544 | 247.7366 | 188.7171 | 245.9326 | 170.7419 | 74.5398 | 0.014408 | 0.35554 | 0.005123 | 24.6766 | 2.4632 | 39.2099 | 96.5802 | 15.9185 | 20.0964 | 5.1388 | 96.5854 | 227.6402 | 168.6207 | 225.8362 | 150.6455
2012-10-31 07:22 | 24.5492 | 247.7692 | 188.7616 | 245.9457 | 170.7822 | 74.5583 | 0.014414 | 0.3555 | 0.005124 | 24.6633 | 2.4631 | 39.2092 | 96.5768 | 15.9186 | 20.1016 | 5.14 | 96.5819 | 227.6676 | 168.66 | 225.8441 | 150.6806
2012-10-31 07:22 | 24.5522 | 247.7488 | 188.741 | 245.9447 | 170.9062 | 74.5468 | 0.014414 | 0.3556 | 0.005126 | 24.6703 | 2.463 | 39.208 | 96.5711 | 15.9185 | 20.0926 | 5.1393 | 96.5763 | 227.6562 | 168.6484 | 225.8521 | 150.8136
2012-10-31 07:22 | 24.5425 | 247.7664 | 188.7431 | 245.9703 | 170.9433 | 74.556 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.463 | 39.2081 | 96.5705 | 15.9187 | 20.0909 | 5.1399 | 96.5756 | 227.6755 | 168.6522 | 225.8794 | 150.8524
2012-10-31 07:22 | 24.5514 | 247.7988 | 188.7245 | 245.9909 | 170.8781 | 74.5543 | 0.014417 | 0.3555 | 0.005125 | 24.6582 | 2.4629 | 39.2065 | 96.5631 | 15.9186 | 20.148 | 5.1398 | 96.5683 | 227.6508 | 168.5765 | 225.8429 | 150.7301
2012-10-31 07:22 | 24.5499 | 247.809 | 188.7937 | 246.0129 | 170.9975 | 74.5635 | 0.014417 | 0.35545 | 0.005125 | 24.6552 | 2.4628 | 39.205 | 96.5559 | 15.9186 | 20.0863 | 5.1404 | 96.561 | 227.7227 | 168.7074 | 225.9266 | 150.9112
2012-10-31 07:22 | 24.5462 | 247.8053 | 188.7782 | 246.0288 | 170.9509 | 74.5612 | 0.014414 | 0.35553 | 0.005125 | 24.6653 | 2.4628 | 39.2045 | 96.553 | 15.9186 | 20.0786 | 5.1402 | 96.5581 | 227.7267 | 168.6996 | 225.9502 | 150.8723
2012-10-31 07:22 | 24.547 | 247.9118 | 188.8262 | 246.0531 | 170.8815 | 74.5647 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4628 | 39.2035 | 96.5488 | 15.9185 | 20.0914 | 5.1405 | 96.5539 | 227.8204 | 168.7348 | 225.9617 | 150.7901
2012-10-31 07:22 | 24.5537 | 247.8363 | 188.8329 | 246.0519 | 171.0364 | 74.5687 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4627 | 39.2027 | 96.5445 | 15.9186 | 20.1262 | 5.1408 | 96.5496 | 227.7101 | 168.7067 | 225.9257 | 150.9102
2012-10-31 07:23 | 24.5574 | 247.9143 | 188.8405 | 246.0556 | 171.1026 | 74.5797 | 0.014404 | 0.35553 | 0.005121 | 24.6824 | 2.4627 | 39.2029 | 96.5456 | 15.9186 | 20.1219 | 5.1415 | 96.5507 | 227.7924 | 168.7186 | 225.9337 | 150.9807
2012-10-31 07:23 | 24.5425 | 247.9112 | 188.8334 | 246.0877 | 170.9238 | 74.571 | 0.014423 | 0.35558 | 0.005129 | 24.654 | 2.4627 | 39.2018 | 96.5409 | 15.9185 | 20.1029 | 5.1409 | 96.546 | 227.8083 | 168.7305 | 225.9848 | 150.8209
2012-10-31 07:23 | 24.5514 | 247.9201 | 188.8777 | 246.0927 | 170.8117 | 74.5693 | 0.014411 | 0.3555 | 0.005123 | 24.6684 | 2.4626 | 39.2013 | 96.537 | 15.9187 | 20.0396 | 5.1408 | 96.5422 | 227.8805 | 168.8381 | 226.0531 | 150.7721
2012-10-31 07:23 | 24.5462 | 247.9227 | 188.8489 | 246.0718 | 170.7948 | 74.5872 | 0.01442 | 0.35557 | 0.005127 | 24.658 | 2.4626 | 39.2008 | 96.5362 | 15.9184 | 20.1147 | 5.142 | 96.5413 | 227.808 | 168.7342 | 225.9571 | 150.6801
2012-10-31 07:23 | 24.5447 | 247.9838 | 188.8553 | 246.133 | 170.8948 | 74.5809 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4626 | 39.2005 | 96.534 | 15.9185 | 20.0971 | 5.1416 | 96.5391 | 227.8867 | 168.7582 | 226.0359 | 150.7977
2012-10-31 07:23 | 24.5492 | 247.9609 | 188.8794 | 246.1414 | 171.028 | 74.5733 | 0.014414 | 0.35556 | 0.005125 | 24.6673 | 2.4625 | 39.1996 | 96.5299 | 15.9185 | 20.1337 | 5.1411 | 96.535 | 227.8272 | 168.7457 | 226.0077 | 150.8943
2012-10-31 07:23 | 24.5477 | 247.9555 | 188.8779 | 246.179 | 171.1046 | 74.5635 | 0.014414 | 0.35566 | 0.005126 | 24.6743 | 2.4624 | 39.1983 | 96.5239 | 15.9184 | 20.1242 | 5.1404 | 96.529 | 227.8313 | 168.7537 | 226.0548 | 150.9804
2012-10-31 07:23 | 24.5425 | 247.9542 | 188.9002 | 246.2012 | 171.115 | 74.5751 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4624 | 39.1974 | 96.5192 | 15.9185 | 20.0989 | 5.1412 | 96.5243 | 227.8553 | 168.8013 | 226.1023 | 151.0161
2012-10-31 07:23 | 24.5552 | 247.963 | 188.9207 | 246.2022 | 171.1901 | 74.5878 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4623 | 39.1963 | 96.5143 | 15.9184 | 20.1156 | 5.1421 | 96.5195 | 227.8474 | 168.8051 | 226.0866 | 151.0745
2012-10-31 07:23 | 24.5522 | 248.0382 | 188.9492 | 246.2305 | 171.1988 | 74.5993 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4622 | 39.1953 | 96.5085 | 15.9185 | 20.1287 | 5.1429 | 96.5137 | 227.9095 | 168.8205 | 226.1018 | 151.0701
2012-10-31 07:23 | 24.5402 | 248.0067 | 188.945 | 246.2185 | 171.1478 | 74.5907 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4623 | 39.1955 | 96.5104 | 15.9184 | 20.0846 | 5.1423 | 96.5155 | 227.9221 | 168.8604 | 226.1339 | 151.0632
2012-10-31 07:23 | 24.5432 | 248.0527 | 188.948 | 246.2176 | 171.1157 | 74.5785 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4623 | 39.1949 | 96.5077 | 15.9183 | 20.1036 | 5.1414 | 96.5128 | 227.9491 | 168.8444 | 226.114 | 151.0121
2012-10-31 07:23 | 24.5492 | 248.1252 | 188.9933 | 246.2784 | 171.2349 | 74.5913 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4622 | 39.1948 | 96.5069 | 15.9184 | 20.1056 | 5.1423 | 96.512 | 228.0196 | 168.8877 | 226.1728 | 151.1293
2012-10-31 07:23 | 24.5567 | 248.0819 | 189.0322 | 246.2428 | 171.2228 | 74.5889 | 0.014417 | 0.35556 | 0.005126 | 24.6622 | 2.4622 | 39.1943 | 96.5047 | 15.9183 | 20.1533 | 5.1422 | 96.5098 | 227.9286 | 168.8789 | 226.0895 | 151.0695
2012-10-31 07:23 | 24.535 | 248.0719 | 189.0301 | 246.2955 | 171.0958 | 74.5953 | 0.014411 | 0.35553 | 0.005123 | 24.6705 | 2.4622 | 39.1935 | 96.5008 | 15.9183 | 20.1275 | 5.1426 | 96.5059 | 227.9444 | 168.9026 | 226.168 | 150.9683
2012-10-31 07:23 | 24.5462 | 248.13 | 189.0217 | 246.3028 | 171.1265 | 74.5889 | 0.014423 | 0.35553 | 0.005128 | 24.6499 | 2.4621 | 39.193 | 96.4987 | 15.9183 | 20.1066 | 5.1422 | 96.5038 | 228.0234 | 168.9151 | 226.1962 | 151.0199
2012-10-31 07:23 | 24.5499 | 248.1024 | 188.994 | 246.2908 | 171.1614 | 74.5965 | 0.014404 | 0.35556 | 0.005121 | 24.6845 | 2.4621 | 39.192 | 96.4948 | 15.9181 | 20.0782 | 5.1427 | 96.5 | 228.0242 | 168.9158 | 226.2126 | 151.0832
2012-10-31 07:23 | 24.5507 | 248.1619 | 188.9869 | 246.3307 | 171.0647 | 74.6028 | 0.014408 | 0.35556 | 0.005123 | 24.6776 | 2.4621 | 39.1917 | 96.4929 | 15.9182 | 20.1553 | 5.1431 | 96.498 | 228.0066 | 168.8316 | 226.1754 | 150.9094
2012-10-31 07:23 | 24.5417 | 248.1255 | 189.0329 | 246.3296 | 171.1571 | 74.5953 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.462 | 39.1911 | 96.4902 | 15.9182 | 20.1182 | 5.1426 | 96.4953 | 228.0073 | 168.9147 | 226.2114 | 151.0389
2012-10-31 07:23 | 24.5425 | 248.1263 | 189.0651 | 246.3578 | 171.2047 | 74.6092 | 0.014426 | 0.3556 | 0.00513 | 24.6498 | 2.4619 | 39.1896 | 96.4822 | 15.9182 | 20.107 | 5.1436 | 96.4873 | 228.0193 | 168.9581 | 226.2508 | 151.0977
2012-10-31 07:23 | 24.541 | 248.1327 | 189.0126 | 246.3367 | 171.2071 | 74.6121 | 0.014398 | 0.35551 | 0.005119 | 24.6918 | 2.4619 | 39.1889 | 96.4797 | 15.9181 | 20.1055 | 5.1438 | 96.4848 | 228.0272 | 168.9071 | 226.2312 | 151.1016
2012-10-31 07:23 | 24.5425 | 248.1733 | 189.0808 | 246.3812 | 171.1852 | 74.615 | 0.014411 | 0.35553 | 0.005123 | 24.6705 | 2.4618 | 39.1876 | 96.4737 | 15.918 | 20.107 | 5.144 | 96.4788 | 228.0663 | 168.9738 | 226.2742 | 151.0782
2012-10-31 07:23 | 24.5544 | 248.2008 | 189.1006 | 246.401 | 171.2049 | 74.6063 | 0.014417 | 0.35551 | 0.005125 | 24.6592 | 2.4618 | 39.1877 | 96.474 | 15.918 | 20.1068 | 5.1434 | 96.4791 | 228.094 | 168.9938 | 226.2942 | 151.0981
2012-10-31 07:23 | 24.544 | 248.1709 | 189.0745 | 246.4023 | 171.136 | 74.615 | 0.014404 | 0.35556 | 0.005121 | 24.6845 | 2.4618 | 39.1878 | 96.474 | 15.9181 | 20.1044 | 5.144 | 96.4791 | 228.0665 | 168.9701 | 226.2979 | 151.0316
2012-10-31 07:23 | 24.544 | 248.2061 | 189.0823 | 246.4101 | 171.2336 | 74.6207 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4618 | 39.1878 | 96.4745 | 15.9181 | 20.1205 | 5.1444 | 96.4796 | 228.0856 | 168.9618 | 226.2896 | 151.1131
2012-10-31 07:23 | 24.541 | 248.2344 | 189.0715 | 246.4854 | 171.254 | 74.6144 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4618 | 39.1874 | 96.4723 | 15.9181 | 20.0653 | 5.1439 | 96.4774 | 228.1691 | 169.0062 | 226.4201 | 151.1887
2012-10-31 07:23 | 24.5432 | 248.2561 | 189.0933 | 246.4289 | 171.1781 | 74.6126 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4618 | 39.1865 | 96.4684 | 15.9179 | 20.0876 | 5.1438 | 96.4735 | 228.1685 | 169.0057 | 226.3413 | 151.0905
2012-10-31 07:23 | 24.5395 | 248.2798 | 189.1367 | 246.4487 | 171.1627 | 74.6144 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4618 | 39.1859 | 96.4664 | 15.9178 | 20.0678 | 5.1439 | 96.4715 | 228.212 | 169.0689 | 226.3809 | 151.0949
2012-10-31 07:23 | 24.5432 | 248.2405 | 189.1444 | 246.4954 | 171.1469 | 74.6236 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4617 | 39.1849 | 96.462 | 15.9177 | 20.0715 | 5.1446 | 96.4671 | 228.169 | 169.0729 | 226.4239 | 151.0754
2012-10-31 07:23 | 24.5335 | 248.2777 | 189.0797 | 246.4662 | 171.2036 | 74.6317 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4617 | 39.1846 | 96.4589 | 15.918 | 20.0418 | 5.1451 | 96.464 | 228.2359 | 169.0379 | 226.4244 | 151.1618
2012-10-31 07:24 | 24.5372 | 248.301 | 189.1305 | 246.5012 | 171.2736 | 74.6202 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4616 | 39.183 | 96.4518 | 15.9179 | 20.0736 | 5.1443 | 96.4569 | 228.2274 | 169.0569 | 226.4276 | 151.2
2012-10-31 07:24 | 24.5283 | 248.3312 | 189.1334 | 246.5353 | 171.1515 | 74.6236 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4615 | 39.1821 | 96.4475 | 15.9178 | 20.0807 | 5.1446 | 96.4526 | 228.2505 | 169.0527 | 226.4546 | 151.0708
2012-10-31 07:24 | 24.5342 | 248.3253 | 189.104 | 246.5491 | 171.1808 | 74.6282 | 0.014392 | 0.35551 | 0.005117 | 24.7021 | 2.4615 | 39.182 | 96.4474 | 15.9178 | 20.0585 | 5.1449 | 96.4525 | 228.2668 | 169.0455 | 226.4906 | 151.1223
2012-10-31 07:24 | 24.5327 | 248.3199 | 189.075 | 246.5671 | 171.2964 | 74.6306 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4615 | 39.1813 | 96.4433 | 15.9179 | 20.045 | 5.145 | 96.4484 | 228.2749 | 169.03 | 226.5221 | 151.2514
2012-10-31 07:24 | 24.5372 | 248.3283 | 189.1698 | 246.5168 | 171.3204 | 74.6346 | 0.014414 | 0.35551 | 0.005124 | 24.6644 | 2.4614 | 39.1803 | 96.4387 | 15.9178 | 20.0776 | 5.1453 | 96.4438 | 228.2507 | 169.0922 | 226.4392 | 151.2428
2012-10-31 07:24 | 24.5417 | 248.3368 | 189.1664 | 246.5331 | 171.3874 | 74.6306 | 0.014408 | 0.35557 | 0.005123 | 24.6786 | 2.4614 | 39.1793 | 96.434 | 15.9178 | 20.066 | 5.145 | 96.4391 | 228.2708 | 169.1004 | 226.4671 | 151.3214
2012-10-31 07:24 | 24.5455 | 248.3914 | 189.1899 | 246.5643 | 171.4926 | 74.6438 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4614 | 39.1793 | 96.4347 | 15.9177 | 20.0859 | 5.1459 | 96.4399 | 228.3055 | 169.104 | 226.4784 | 151.4067
2012-10-31 07:24 | 24.5455 | 248.407 | 189.2174 | 246.623 | 171.4302 | 74.6352 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4561 | 39.0951 | 96.0235 | 15.9172 | 20.0578 | 5.1454 | 96.0286 | 228.3492 | 169.1596 | 226.5652 | 151.3724
2012-10-31 07:24 | 24.538 | 248.3878 | 189.2452 | 246.6311 | 171.2705 | 74.6236 | 0.014404 | 0.35547 | 0.00512 | 24.6784 | 2.4549 | 39.076 | 95.9293 | 15.9173 | 20.0744 | 5.1446 | 95.9344 | 228.3134 | 169.1708 | 226.5567 | 151.1961
2012-10-31 07:24 | 24.5387 | 248.3846 | 189.2027 | 246.581 | 171.2634 | 74.6346 | 0.014392 | 0.3555 | 0.005116 | 24.701 | 2.4545 | 39.0685 | 95.8931 | 15.9172 | 20.0751 | 5.1453 | 95.8982 | 228.3095 | 169.1276 | 226.5059 | 151.1883
2012-10-31 07:24 | 24.5342 | 248.4075 | 189.2061 | 246.6117 | 171.6219 | 74.623 | 0.014398 | 0.35545 | 0.005118 | 24.6877 | 2.4542 | 39.0638 | 95.87 | 15.9172 | 20.0706 | 5.1445 | 95.8751 | 228.3369 | 169.1355 | 226.5411 | 151.5513
2012-10-31 07:24 | 24.535 | 248.3926 | 189.2736 | 246.6242 | 171.8022 | 74.6254 | 0.014379 | 0.35537 | 0.00511 | 24.7143 | 2.4542 | 39.0634 | 95.8678 | 15.9172 | 20.0393 | 5.1447 | 95.873 | 228.3533 | 169.2343 | 226.5849 | 151.7629
2012-10-31 07:24 | 24.529 | 248.3945 | 189.2951 | 246.6417 | 171.0352 | 74.63 | 0.014398 | 0.35538 | 0.005117 | 24.6827 | 2.4542 | 39.0644 | 95.8735 | 15.9171 | 20.0734 | 5.145 | 95.8786 | 228.3211 | 169.2217 | 226.5683 | 150.9618
2012-10-31 07:24 | 24.5305 | 248.4233 | 189.2063 | 246.6275 | 170.2681 | 74.63 | 0.014389 | 0.3553 | 0.005112 | 24.6921 | 2.4546 | 39.0698 | 95.9002 | 15.9171 | 20.0909 | 5.145 | 95.9053 | 228.3324 | 169.1154 | 226.5366 | 150.1772
2012-10-31 07:24 | 24.526 | 248.4462 | 189.0761 | 246.6348 | 170.8175 | 74.6219 | 0.014401 | 0.35524 | 0.005116 | 24.6675 | 2.4548 | 39.0738 | 95.9192 | 15.9171 | 20.0543 | 5.1444 | 95.9243 | 228.3919 | 169.0218 | 226.5805 | 150.7632
2012-10-31 07:24 | 24.523 | 248.365 | 189.1045 | 246.5887 | 171.0331 | 74.6271 | 0.014392 | 0.35537 | 0.005114 | 24.692 | 2.455 | 39.0776 | 95.937 | 15.9173 | 20.0594 | 5.1448 | 95.9421 | 228.3056 | 169.0451 | 226.5293 | 150.9737
2012-10-31 07:24 | 24.52 | 248.4402 | 189.0623 | 246.6679 | 170.675 | 74.6225 | 0.014392 | 0.35528 | 0.005113 | 24.6859 | 2.4555 | 39.0844 | 95.9702 | 15.9173 | 20.0483 | 5.1445 | 95.9753 | 228.3919 | 169.014 | 226.6196 | 150.6267
2012-10-31 07:24 | 24.5178 | 248.4771 | 188.9933 | 246.6462 | 170.2554 | 74.641 | 0.014395 | 0.35527 | 0.005114 | 24.6798 | 2.4583 | 39.1294 | 96.1915 | 15.9174 | 20.0502 | 5.1458 | 96.1966 | 228.4269 | 168.9431 | 226.596 | 150.2052
2012-10-31 07:24 | 24.5238 | 248.4557 | 188.9325 | 246.6796 | 170.4993 | 74.6306 | 0.014401 | 0.35525 | 0.005116 | 24.6686 | 2.4613 | 39.1773 | 96.4252 | 15.9176 | 20.0682 | 5.145 | 96.4303 | 228.3875 | 168.8643 | 226.6114 | 150.4311
2012-10-31 07:24 | 24.5208 | 248.4801 | 188.8942 | 246.7039 | 170.3208 | 74.6334 | 0.014367 | 0.35527 | 0.005104 | 24.7279 | 2.4621 | 39.1914 | 96.4944 | 15.9176 | 20.0371 | 5.1452 | 96.4995 | 228.443 | 168.8571 | 226.6668 | 150.2837
2012-10-31 07:24 | 24.5148 | 248.4467 | 188.8686 | 246.6823 | 170.5059 | 74.6254 | 0.014398 | 0.35527 | 0.005115 | 24.6747 | 2.4629 | 39.2035 | 96.5532 | 15.9178 | 20.0752 | 5.1447 | 96.5583 | 228.3715 | 168.7934 | 226.6071 | 150.4307
2012-10-31 07:24 | 24.5155 | 248.51 | 188.8496 | 246.7026 | 170.4637 | 74.6323 | 0.014404 | 0.35531 | 0.005118 | 24.6674 | 2.4635 | 39.2128 | 96.5991 | 15.9178 | 20.08 | 5.1452 | 96.6042 | 228.43 | 168.7696 | 226.6226 | 150.3837
2012-10-31 07:24 | 24.5178 | 248.528 | 188.8166 | 246.6775 | 170.6962 | 74.6392 | 0.014392 | 0.35535 | 0.005114 | 24.691 | 2.4639 | 39.2205 | 96.6369 | 15.9178 | 20.0903 | 5.1456 | 96.642 | 228.4377 | 168.7263 | 226.5872 | 150.6059
2012-10-31 07:24 | 24.5066 | 248.5089 | 188.829 | 246.6741 | 170.6577 | 74.6421 | 0.014401 | 0.35537 | 0.005118 | 24.6765 | 2.4643 | 39.2265 | 96.6668 | 15.9178 | 20.0871 | 5.1458 | 96.6719 | 228.4218 | 168.7419 | 226.587 | 150.5706
2012-10-31 07:24 | 24.5066 | 248.4855 | 188.7975 | 246.7171 | 170.2988 | 74.6358 | 0.014382 | 0.35537 | 0.005111 | 24.7092 | 2.4645 | 39.2291 | 96.6795 | 15.9178 | 20.051 | 5.1454 | 96.6846 | 228.4345 | 168.7465 | 226.6661 | 150.2478
2012-10-31 07:24 | 24.5096 | 248.5471 | 188.7927 | 246.7084 | 170.2901 | 74.6288 | 0.014398 | 0.35528 | 0.005115 | 24.6756 | 2.4645 | 39.2299 | 96.684 | 15.9177 | 20.0981 | 5.1449 | 96.6891 | 228.449 | 168.6946 | 226.6103 | 150.192
2012-10-31 07:24 | 24.4976 | 248.5469 | 188.6904 | 246.7121 | 170.6643 | 74.6317 | 0.014389 | 0.3554 | 0.005114 | 24.6991 | 2.4647 | 39.2321 | 96.6942 | 15.9178 | 20.0621 | 5.1451 | 96.6993 | 228.4848 | 168.6283 | 226.65 | 150.6022
2012-10-31 07:24 | 24.511 | 248.5173 | 188.7627 | 246.7098 | 170.7323 | 74.6404 | 0.014379 | 0.35544 | 0.005111 | 24.7193 | 2.4647 | 39.2322 | 96.6945 | 15.9178 | 20.0233 | 5.1457 | 96.6996 | 228.494 | 168.7394 | 226.6865 | 150.709
2012-10-31 07:24 | 24.5088 | 248.5307 | 188.7526 | 246.7311 | 170.7535 | 74.6473 | 0.014392 | 0.35538 | 0.005115 | 24.693 | 2.4647 | 39.2323 | 96.6951 | 15.9178 | 20.0331 | 5.1462 | 96.7002 | 228.4976 | 168.7195 | 226.698 | 150.7204
2012-10-31 07:25 | 24.5066 | 248.5715 | 188.8054 | 246.7758 | 170.9698 | 74.6433 | 0.014395 | 0.35545 | 0.005117 | 24.6929 | 2.4647 | 39.2322 | 96.6951 | 15.9178 | 19.9988 | 5.1459 | 96.7002 | 228.5727 | 168.8066 | 226.777 | 150.971
2012-10-31 07:25 | 24.5088 | 248.605 | 188.8272 | 246.7233 | 171.093 | 74.6462 | 0.014392 | 0.35545 | 0.005116 | 24.698 | 2.4647 | 39.2324 | 96.6953 | 15.9178 | 20.005 | 5.1461 | 96.7004 | 228.6 | 168.8222 | 226.7183 | 151.088
2012-10-31 07:25 | 24.5088 | 248.5894 | 188.8586 | 246.7585 | 171.1359 | 74.6323 | 0.014392 | 0.3555 | 0.005116 | 24.701 | 2.4647 | 39.2322 | 96.6937 | 15.9179 | 20.001 | 5.1452 | 96.6989 | 228.5884 | 168.8576 | 226.7575 | 151.1349
2012-10-31 07:25 | 24.5021 | 248.6413 | 188.8991 | 246.7479 | 171.1097 | 74.6404 | 0.014401 | 0.35548 | 0.005119 | 24.6846 | 2.4647 | 39.2325 | 96.6959 | 15.9179 | 20.0024 | 5.1457 | 96.701 | 228.6389 | 168.8967 | 226.7455 | 151.1073
2012-10-31 07:25 | 24.5103 | 248.63 | 188.919 | 246.7482 | 171.1452 | 74.6595 | 0.014382 | 0.35541 | 0.005112 | 24.7121 | 2.4647 | 39.2323 | 96.6954 | 15.9177 | 20.0346 | 5.147 | 96.7005 | 228.5954 | 168.8844 | 226.7136 | 151.1106
2012-10-31 07:25 | 24.5051 | 248.617 | 188.9531 | 246.8056 | 171.2376 | 74.6647 | 0.014401 | 0.35542 | 0.005118 | 24.6806 | 2.4646 | 39.2311 | 96.69 | 15.9177 | 19.9732 | 5.1474 | 96.6951 | 228.6438 | 168.9799 | 226.8324 | 151.2644
2012-10-31 07:25 | 24.5028 | 248.6107 | 189.0058 | 246.772 | 171.2743 | 74.6658 | 0.014382 | 0.35545 | 0.005112 | 24.7152 | 2.4646 | 39.2299 | 96.6842 | 15.9177 | 19.9388 | 5.1475 | 96.6893 | 228.6719 | 169.067 | 226.8332 | 151.3355
2012-10-31 07:25 | 24.5013 | 248.6484 | 188.9847 | 246.8018 | 171.265 | 74.6502 | 0.014392 | 0.35544 | 0.005115 | 24.697 | 2.4645 | 39.2296 | 96.6826 | 15.9177 | 19.9534 | 5.1464 | 96.6878 | 228.695 | 169.0313 | 226.8484 | 151.3116
2012-10-31 07:25 | 24.4991 | 248.6462 | 189.0806 | 246.7918 | 171.255 | 74.6641 | 0.014389 | 0.3555 | 0.005115 | 24.7062 | 2.4645 | 39.2293 | 96.681 | 15.9177 | 19.9793 | 5.1473 | 96.6861 | 228.6669 | 169.1013 | 226.8125 | 151.2757
2012-10-31 07:25 | 24.4968 | 248.6517 | 189.0076 | 246.8013 | 171.3073 | 74.6658 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4644 | 39.2278 | 96.6733 | 15.9178 | 19.9609 | 5.1475 | 96.6784 | 228.6908 | 169.0467 | 226.8404 | 151.3464
2012-10-31 07:25 | 24.4946 | 248.6612 | 189.1036 | 246.8147 | 171.3169 | 74.6693 | 0.014404 | 0.35554 | 0.005121 | 24.6834 | 2.4644 | 39.2275 | 96.672 | 15.9177 | 19.9547 | 5.1477 | 96.6771 | 228.7065 | 169.1489 | 226.86 | 151.3622
2012-10-31 07:25 | 24.4938 | 248.6995 | 189.1303 | 246.8296 | 171.437 | 74.6623 | 0.014395 | 0.35553 | 0.005118 | 24.6979 | 2.4644 | 39.2274 | 96.6721 | 15.9176 | 19.9218 | 5.1472 | 96.6772 | 228.7777 | 169.2085 | 226.9078 | 151.5152
2012-10-31 07:25 | 24.4961 | 248.6588 | 189.1326 | 246.8593 | 171.4354 | 74.6756 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4643 | 39.2266 | 96.6672 | 15.9177 | 19.9201 | 5.1481 | 96.6724 | 228.7387 | 169.2125 | 226.9392 | 151.5153
2012-10-31 07:25 | 24.5036 | 248.7132 | 189.1755 | 246.8589 | 171.5132 | 74.6699 | 0.014395 | 0.3555 | 0.005117 | 24.6959 | 2.4643 | 39.226 | 96.6648 | 15.9177 | 19.9677 | 5.1477 | 96.67 | 228.7455 | 169.2078 | 226.8912 | 151.5455
2012-10-31 07:25 | 24.5021 | 248.7078 | 189.2015 | 246.8848 | 171.5507 | 74.6745 | 0.014398 | 0.35545 | 0.005118 | 24.6877 | 2.4643 | 39.2256 | 96.6634 | 15.9176 | 19.9542 | 5.1481 | 96.6686 | 228.7536 | 169.2473 | 226.9306 | 151.5965
2012-10-31 07:25 | 24.5028 | 248.7203 | 189.2493 | 246.909 | 171.5592 | 74.6577 | 0.014398 | 0.35554 | 0.005119 | 24.6937 | 2.4642 | 39.2248 | 96.6596 | 15.9176 | 19.9709 | 5.1469 | 96.6648 | 228.7494 | 169.2784 | 226.9381 | 151.5883
2012-10-31 07:25 | 24.4961 | 248.7409 | 189.274 | 246.8906 | 171.5564 | 74.6774 | 0.014414 | 0.35554 | 0.005125 | 24.6663 | 2.4642 | 39.2241 | 96.6555 | 15.9177 | 20.0044 | 5.1483 | 96.6606 | 228.7365 | 169.2696 | 226.8862 | 151.552
2012-10-31 07:25 | 24.5133 | 248.7816 | 189.2873 | 246.9038 | 171.4995 | 74.6693 | 0.014411 | 0.3555 | 0.005123 | 24.6684 | 2.4641 | 39.2237 | 96.6524 | 15.9179 | 19.9935 | 5.1477 | 96.6575 | 228.7881 | 169.2938 | 226.9103 | 151.506
2012-10-31 07:25 | 24.5081 | 248.7216 | 189.3135 | 246.9534 | 171.467 | 74.6762 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.464 | 39.2221 | 96.6449 | 15.9178 | 19.9562 | 5.1482 | 96.6501 | 228.7654 | 169.3573 | 226.9972 | 151.5108
2012-10-31 07:25 | 24.5058 | 248.7663 | 189.323 | 246.9081 | 171.5817 | 74.6774 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.464 | 39.2219 | 96.6441 | 15.9177 | 19.978 | 5.1483 | 96.6492 | 228.7883 | 169.345 | 226.9301 | 151.6037
2012-10-31 07:25 | 24.5021 | 248.7469 | 189.3232 | 246.9005 | 171.6756 | 74.6797 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.464 | 39.2214 | 96.6418 | 15.9178 | 19.9983 | 5.1484 | 96.6469 | 228.7486 | 169.3249 | 226.9022 | 151.6773
2012-10-31 07:25 | 24.5103 | 248.7864 | 189.4139 | 246.9869 | 171.6292 | 74.6831 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4639 | 39.2197 | 96.6335 | 15.9177 | 19.9784 | 5.1487 | 96.6387 | 228.808 | 169.4355 | 227.0085 | 151.6508
2012-10-31 07:25 | 24.5096 | 248.7583 | 189.4367 | 246.9628 | 171.6246 | 74.6849 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4638 | 39.2187 | 96.6285 | 15.9178 | 20.0058 | 5.1488 | 96.6336 | 228.7525 | 169.4309 | 226.957 | 151.6188
2012-10-31 07:25 | 24.5118 | 248.8114 | 189.4389 | 246.9728 | 171.6892 | 74.6831 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4638 | 39.2184 | 96.6263 | 15.9178 | 20.004 | 5.1487 | 96.6314 | 228.8074 | 169.4349 | 226.9688 | 151.6852
2012-10-31 07:25 | 24.5058 | 248.8132 | 189.4644 | 246.9629 | 171.8316 | 74.6831 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4638 | 39.2175 | 96.6226 | 15.9177 | 20.0582 | 5.1487 | 96.6277 | 228.755 | 169.4062 | 226.9047 | 151.7734
2012-10-31 07:25 | 24.5058 | 248.8171 | 189.5076 | 247.0177 | 171.8277 | 74.6831 | 0.014417 | 0.3556 | 0.005127 | 24.6652 | 2.4637 | 39.2165 | 96.6183 | 15.9176 | 20.0101 | 5.1487 | 96.6234 | 228.807 | 169.4975 | 227.0076 | 151.8176
2012-10-31 07:25 | 24.5051 | 248.8281 | 189.5422 | 247.0052 | 171.8699 | 74.682 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4637 | 39.2158 | 96.6153 | 15.9176 | 20.0415 | 5.1486 | 96.6205 | 228.7866 | 169.5007 | 226.9637 | 151.8284
2012-10-31 07:25 | 24.4991 | 248.8573 | 189.5991 | 247.0227 | 171.9068 | 74.6878 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4636 | 39.2145 | 96.6092 | 15.9175 | 20.0395 | 5.149 | 96.6144 | 228.8178 | 169.5596 | 226.9832 | 151.8673
2012-10-31 07:26 | 24.4968 | 248.8394 | 189.6203 | 247.0204 | 171.9084 | 74.6953 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4635 | 39.2131 | 96.6021 | 15.9176 | 20.0171 | 5.1495 | 96.6072 | 228.8223 | 169.6032 | 227.0033 | 151.8913
2012-10-31 07:26 | 24.5006 | 248.894 | 189.6438 | 247.032 | 171.9161 | 74.6831 | 0.014392 | 0.35554 | 0.005117 | 24.704 | 2.4635 | 39.2126 | 96.599 | 15.9176 | 20.0049 | 5.1487 | 96.6041 | 228.8891 | 169.6389 | 227.0271 | 151.9112
2012-10-31 07:26 | 24.5013 | 248.8986 | 189.6405 | 247.064 | 171.9051 | 74.671 | 0.014417 | 0.35556 | 0.005126 | 24.6622 | 2.4634 | 39.2116 | 96.595 | 15.9175 | 20.0617 | 5.1478 | 96.6002 | 228.8369 | 169.5788 | 227.0023 | 151.8434
2012-10-31 07:26 | 24.5043 | 248.9134 | 189.7142 | 247.0631 | 171.8262 | 74.6895 | 0.014404 | 0.35548 | 0.00512 | 24.6795 | 2.4634 | 39.2116 | 96.5954 | 15.9174 | 20.0206 | 5.1491 | 96.6005 | 228.8928 | 169.6936 | 227.0425 | 151.8056
2012-10-31 07:26 | 24.5096 | 248.9695 | 189.6881 | 247.1193 | 171.9056 | 74.7063 | 0.01442 | 0.35551 | 0.005126 | 24.6541 | 2.4633 | 39.2102 | 96.5881 | 15.9175 | 20.05 | 5.1503 | 96.5932 | 228.9195 | 169.6381 | 227.0693 | 151.8556
2012-10-31 07:26 | 24.5081 | 248.9289 | 189.7534 | 247.0943 | 171.9822 | 74.6964 | 0.014423 | 0.35554 | 0.005128 | 24.6509 | 2.4633 | 39.2094 | 96.5842 | 15.9175 | 20.0364 | 5.1496 | 96.5894 | 228.8925 | 169.717 | 227.0579 | 151.9458
2012-10-31 07:26 | 24.5081 | 248.9563 | 189.7063 | 247.1178 | 171.9822 | 74.6964 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4633 | 39.2095 | 96.5842 | 15.9175 | 20.0766 | 5.1496 | 96.5893 | 228.8797 | 169.6297 | 227.0412 | 151.9056
2012-10-31 07:26 | 24.5066 | 248.9626 | 189.7637 | 247.1437 | 172.008 | 74.6959 | 0.014398 | 0.35556 | 0.005119 | 24.6947 | 2.4632 | 39.2079 | 96.5762 | 15.9176 | 20.043 | 5.1495 | 96.5813 | 228.9196 | 169.7207 | 227.1007 | 151.965
2012-10-31 07:26 | 24.514 | 248.9974 | 189.7711 | 247.1315 | 172.0896 | 74.7097 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4632 | 39.2074 | 96.5745 | 15.9175 | 20.0704 | 5.1505 | 96.5796 | 228.927 | 169.7007 | 227.0611 | 152.0192
2012-10-31 07:26 | 24.5021 | 248.9346 | 189.7906 | 247.1313 | 172.0933 | 74.7051 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4631 | 39.2062 | 96.5681 | 15.9175 | 20.0545 | 5.1502 | 96.5732 | 228.8801 | 169.7361 | 227.0768 | 152.0388
2012-10-31 07:26 | 24.5028 | 248.9744 | 189.7717 | 247.2181 | 172.137 | 74.7016 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.463 | 39.2048 | 96.5615 | 15.9175 | 20.0231 | 5.1499 | 96.5666 | 228.9513 | 169.7486 | 227.195 | 152.1139
2012-10-31 07:26 | 24.5051 | 249.0237 | 189.8525 | 247.1774 | 172.1627 | 74.6993 | 0.014414 | 0.35558 | 0.005125 | 24.6693 | 2.463 | 39.2043 | 96.5596 | 15.9174 | 20.0174 | 5.1498 | 96.5647 | 229.0063 | 169.8351 | 227.16 | 152.1453
2012-10-31 07:26 | 24.4998 | 248.9793 | 189.8354 | 247.1956 | 172.1496 | 74.712 | 0.014414 | 0.35558 | 0.005125 | 24.6693 | 2.4629 | 39.2026 | 96.5511 | 15.9174 | 20.0482 | 5.1506 | 96.5562 | 228.9311 | 169.7872 | 227.1474 | 152.1014
2012-10-31 07:26 | 24.4968 | 249.0115 | 189.8992 | 247.216 | 172.1466 | 74.7034 | 0.014404 | 0.35553 | 0.005121 | 24.6824 | 2.4628 | 39.2019 | 96.5477 | 15.9174 | 20.0733 | 5.1501 | 96.5529 | 228.9382 | 169.8259 | 227.1427 | 152.0733
2012-10-31 07:26 | 24.5058 | 249.0126 | 189.9514 | 247.2094 | 172.1868 | 74.7074 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4628 | 39.2011 | 96.5437 | 15.9174 | 20.0743 | 5.1503 | 96.5488 | 228.9383 | 169.8771 | 227.1351 | 152.1125
2012-10-31 07:26 | 24.5103 | 249.0523 | 189.952 | 247.2491 | 172.1054 | 74.6982 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4627 | 39.2007 | 96.5414 | 15.9175 | 20.0707 | 5.1497 | 96.5466 | 228.9816 | 169.8813 | 227.1784 | 152.0347
2012-10-31 07:26 | 24.5125 | 249.0663 | 189.9463 | 247.2356 | 172.0842 | 74.7022 | 0.01442 | 0.35556 | 0.005127 | 24.6571 | 2.4627 | 39.1999 | 96.5384 | 15.9173 | 20.093 | 5.15 | 96.5435 | 228.9733 | 169.8533 | 227.1426 | 151.9912
2012-10-31 07:26 | 24.5096 | 249.0438 | 189.9631 | 247.2562 | 172.0501 | 74.7219 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4627 | 39.1991 | 96.5339 | 15.9174 | 20.058 | 5.1513 | 96.539 | 228.9858 | 169.9051 | 227.1982 | 151.9921
2012-10-31 07:26 | 24.5096 | 249.0907 | 189.9788 | 247.2484 | 172.1203 | 74.7034 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4627 | 39.1989 | 96.5341 | 15.9172 | 20.0741 | 5.1501 | 96.5392 | 229.0166 | 169.9047 | 227.1743 | 152.0462
2012-10-31 07:26 | 24.5125 | 249.0467 | 189.9778 | 247.2513 | 172.1115 | 74.7149 | 0.014411 | 0.35568 | 0.005126 | 24.6815 | 2.4626 | 39.1978 | 96.5274 | 15.9174 | 20.0609 | 5.1508 | 96.5325 | 228.9858 | 169.9169 | 227.1904 | 152.0506
2012-10-31 07:26 | 24.5125 | 249.0975 | 189.9738 | 247.3022 | 172.0608 | 74.7126 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4626 | 39.1972 | 96.5256 | 15.9172 | 20.0328 | 5.1507 | 96.5308 | 229.0647 | 169.941 | 227.2694 | 152.028
2012-10-31 07:26 | 24.5081 | 249.1127 | 189.9655 | 247.2704 | 172.1657 | 74.7161 | 0.014382 | 0.35553 | 0.005113 | 24.7202 | 2.4625 | 39.197 | 96.5237 | 15.9174 | 20.0806 | 5.1509 | 96.5288 | 229.0321 | 169.8849 | 227.1898 | 152.0851
2012-10-31 07:26 | 24.514 | 249.1147 | 189.9635 | 247.2724 | 172.0545 | 74.712 | 0.014398 | 0.35568 | 0.005121 | 24.7038 | 2.4625 | 39.1964 | 96.5201 | 15.9175 | 20.0985 | 5.1506 | 96.5252 | 229.0162 | 169.865 | 227.1739 | 151.956
2012-10-31 07:26 | 24.5193 | 249.1004 | 189.9649 | 247.3246 | 171.8568 | 74.7224 | 0.014389 | 0.35561 | 0.005117 | 24.7142 | 2.4624 | 39.1951 | 96.5145 | 15.9174 | 20.0757 | 5.1514 | 96.5196 | 229.0247 | 169.8892 | 227.2489 | 151.7811
2012-10-31 07:26 | 24.5215 | 249.1652 | 189.9396 | 247.2838 | 171.9214 | 74.7265 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4625 | 39.1955 | 96.5173 | 15.9172 | 20.0458 | 5.1516 | 96.5224 | 229.1194 | 169.8938 | 227.238 | 151.8756
2012-10-31 07:26 | 24.5185 | 249.1387 | 189.9288 | 247.316 | 172.098 | 74.7196 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4624 | 39.1949 | 96.5142 | 15.9172 | 20.0749 | 5.1512 | 96.5193 | 229.0638 | 169.8539 | 227.2411 | 152.0231
2012-10-31 07:26 | 24.5275 | 249.1868 | 189.9338 | 247.3563 | 172.0445 | 74.7155 | 0.01442 | 0.35563 | 0.005128 | 24.6621 | 2.4624 | 39.1943 | 96.5107 | 15.9173 | 20.0839 | 5.1509 | 96.5158 | 229.1029 | 169.8499 | 227.2724 | 151.9606
2012-10-31 07:27 | 24.5238 | 249.148 | 189.9419 | 247.333 | 172.0447 | 74.7236 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4623 | 39.1934 | 96.5064 | 15.9173 | 20.0602 | 5.1514 | 96.5115 | 229.0878 | 169.8817 | 227.2728 | 151.9845
2012-10-31 07:27 | 24.5253 | 249.2198 | 189.9277 | 247.3697 | 172.097 | 74.7294 | 0.014401 | 0.35568 | 0.005122 | 24.6986 | 2.4623 | 39.1922 | 96.5019 | 15.9171 | 20.0737 | 5.1518 | 96.507 | 229.1461 | 169.854 | 227.296 | 152.0233
2012-10-31 07:27 | 24.529 | 249.1727 | 189.9668 | 247.3578 | 172.0773 | 74.7323 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4622 | 39.1909 | 96.4954 | 15.9171 | 20.0493 | 5.152 | 96.5005 | 229.1234 | 169.9175 | 227.3085 | 152.028
2012-10-31 07:27 | 24.5297 | 249.2399 | 189.9596 | 247.3468 | 172.0428 | 74.7265 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4622 | 39.1903 | 96.4929 | 15.9171 | 20.0661 | 5.1516 | 96.498 | 229.1738 | 169.8935 | 227.2807 | 151.9767
2012-10-31 07:27 | 24.5223 | 249.1816 | 189.9797 | 247.3902 | 172.133 | 74.7184 | 0.014417 | 0.35554 | 0.005126 | 24.6612 | 2.4622 | 39.1904 | 96.4933 | 15.917 | 20.0226 | 5.1511 | 96.4985 | 229.159 | 169.9571 | 227.3676 | 152.1104
2012-10-31 07:27 | 24.5275 | 249.2377 | 189.9888 | 247.3915 | 172.2085 | 74.7242 | 0.014411 | 0.35566 | 0.005125 | 24.6795 | 2.4621 | 39.1895 | 96.4887 | 15.917 | 20.0197 | 5.1515 | 96.4938 | 229.218 | 169.9691 | 227.3718 | 152.1888
2012-10-31 07:27 | 24.5283 | 249.1994 | 190.0211 | 247.408 | 172.2601 | 74.7311 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4621 | 39.1887 | 96.4856 | 15.9169 | 20.0165 | 5.152 | 96.4907 | 229.1829 | 170.0046 | 227.3915 | 152.2436
2012-10-31 07:27 | 24.5327 | 249.2155 | 190.049 | 247.4163 | 172.2137 | 74.7305 | 0.014411 | 0.35558 | 0.005124 | 24.6745 | 2.462 | 39.1883 | 96.4831 | 15.917 | 20.061 | 5.1519 | 96.4882 | 229.1545 | 169.988 | 227.3553 | 152.1527
2012-10-31 07:27 | 24.5327 | 249.2351 | 190.0215 | 247.428 | 172.2098 | 74.7311 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4621 | 39.1883 | 96.4845 | 15.9168 | 20.0169 | 5.152 | 96.4896 | 229.2182 | 170.0046 | 227.4111 | 152.1929
2012-10-31 07:27 | 24.5387 | 249.245 | 190.055 | 247.434 | 172.0987 | 74.7328 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4619 | 39.1865 | 96.4751 | 15.9168 | 20.059 | 5.1521 | 96.4802 | 229.186 | 169.996 | 227.375 | 152.0397
2012-10-31 07:27 | 24.5253 | 249.2472 | 189.9827 | 247.4519 | 172.0736 | 74.7381 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4619 | 39.1853 | 96.4697 | 15.9168 | 20.0175 | 5.1524 | 96.4748 | 229.2297 | 169.9652 | 227.4344 | 152.0561
2012-10-31 07:27 | 24.529 | 249.2392 | 190.0335 | 247.4673 | 172.1671 | 74.7421 | 0.014398 | 0.3555 | 0.005118 | 24.6907 | 2.4619 | 39.1857 | 96.4722 | 15.9167 | 20.0293 | 5.1527 | 96.4773 | 229.2099 | 170.0042 | 227.438 | 152.1378
2012-10-31 07:27 | 24.5342 | 249.3148 | 189.9641 | 247.4295 | 171.9693 | 74.7196 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4619 | 39.1852 | 96.4704 | 15.9166 | 20.0184 | 5.1512 | 96.4755 | 229.2964 | 169.9457 | 227.4111 | 151.9509
2012-10-31 07:27 | 24.5327 | 249.2937 | 189.9665 | 247.4828 | 172.0615 | 74.7438 | 0.014392 | 0.3555 | 0.005116 | 24.701 | 2.4619 | 39.1844 | 96.4664 | 15.9166 | 19.9487 | 5.1528 | 96.4715 | 229.345 | 170.0178 | 227.5341 | 152.1128
2012-10-31 07:27 | 24.5305 | 249.2876 | 189.98 | 247.4649 | 172.1295 | 74.7323 | 0.014395 | 0.35554 | 0.005118 | 24.6989 | 2.4619 | 39.1844 | 96.4665 | 15.9166 | 19.9826 | 5.152 | 96.4716 | 229.305 | 169.9974 | 227.4823 | 152.1469
2012-10-31 07:27 | 24.532 | 249.3399 | 189.9894 | 247.4938 | 172.0959 | 74.7346 | 0.014386 | 0.35557 | 0.005115 | 24.7163 | 2.4618 | 39.1827 | 96.4589 | 15.9165 | 20.0483 | 5.1522 | 96.464 | 229.2916 | 169.9411 | 227.4455 | 152.0476
2012-10-31 07:27 | 24.5268 | 249.3426 | 189.9999 | 247.4925 | 172.1297 | 74.7392 | 0.014398 | 0.35554 | 0.005119 | 24.6937 | 2.4618 | 39.1826 | 96.4587 | 15.9164 | 19.9869 | 5.1525 | 96.4638 | 229.3557 | 170.013 | 227.5056 | 152.1428
2012-10-31 07:27 | 24.529 | 249.3721 | 189.9825 | 247.4947 | 172.2686 | 74.73 | 0.014392 | 0.35554 | 0.005117 | 24.704 | 2.4617 | 39.1818 | 96.4553 | 15.9163 | 19.965 | 5.1519 | 96.4604 | 229.4071 | 170.0175 | 227.5297 | 152.3036
2012-10-31 07:27 | 24.5208 | 249.3366 | 189.9861 | 247.4983 | 172.1276 | 74.7386 | 0.014395 | 0.35553 | 0.005118 | 24.6979 | 2.4617 | 39.1811 | 96.4518 | 15.9164 | 19.9849 | 5.1525 | 96.4569 | 229.3517 | 170.0012 | 227.5134 | 152.1427
2012-10-31 07:27 | 24.5253 | 249.3958 | 189.9866 | 247.5497 | 172.1087 | 74.7386 | 0.014395 | 0.35551 | 0.005118 | 24.6969 | 2.4612 | 39.1729 | 96.4117 | 15.9163 | 19.9975 | 5.1525 | 96.4168 | 229.3983 | 169.9891 | 227.5522 | 152.1112
2012-10-31 07:27 | 24.514 | 249.3728 | 189.9675 | 247.5619 | 172.0896 | 74.7248 | 0.014404 | 0.35548 | 0.00512 | 24.6795 | 2.4554 | 39.0805 | 95.9597 | 15.9159 | 20.0022 | 5.1515 | 95.9649 | 229.3706 | 169.9653 | 227.5597 | 152.0874
2012-10-31 07:27 | 24.523 | 249.4052 | 189.9843 | 247.5435 | 171.9698 | 74.7323 | 0.014398 | 0.35547 | 0.005118 | 24.6887 | 2.4549 | 39.0718 | 95.9175 | 15.9158 | 20.0233 | 5.152 | 95.9226 | 229.3819 | 169.961 | 227.5202 | 151.9465
2012-10-31 07:27 | 24.5223 | 249.3967 | 189.9483 | 247.5702 | 171.9808 | 74.7282 | 0.014386 | 0.35541 | 0.005113 | 24.7053 | 2.4543 | 39.0622 | 95.8709 | 15.9157 | 20.0306 | 5.1518 | 95.876 | 229.3661 | 169.9177 | 227.5396 | 151.9502
2012-10-31 07:27 | 24.5253 | 249.3645 | 190.0063 | 247.581 | 172.1126 | 74.7294 | 0.014389 | 0.35537 | 0.005113 | 24.6971 | 2.4542 | 39.0607 | 95.8638 | 15.9157 | 20.0256 | 5.1518 | 95.8689 | 229.3389 | 169.9807 | 227.5554 | 152.087
2012-10-31 07:28 | 24.523 | 249.3739 | 189.9647 | 247.5787 | 171.595 | 74.7253 | 0.014389 | 0.3554 | 0.005114 | 24.6991 | 2.4545 | 39.0649 | 95.8841 | 15.9158 | 20.0072 | 5.1516 | 95.8892 | 229.3667 | 169.9575 | 227.5715 | 151.5878
2012-10-31 07:28 | 24.5215 | 249.4037 | 189.8571 | 247.5381 | 171.5701 | 74.723 | 0.014401 | 0.35528 | 0.005116 | 24.6705 | 2.4548 | 39.0691 | 95.9057 | 15.9156 | 20.0218 | 5.1514 | 95.9108 | 229.3819 | 169.8353 | 227.5163 | 151.5483
2012-10-31 07:28 | 24.5185 | 249.3655 | 189.8502 | 247.5429 | 172.383 | 74.7248 | 0.014382 | 0.35528 | 0.00511 | 24.7031 | 2.455 | 39.0723 | 95.921 | 15.9156 | 20.0428 | 5.1515 | 95.9261 | 229.3227 | 169.8074 | 227.5001 | 152.3402
2012-10-31 07:28 | 24.5185 | 249.346 | 189.8895 | 247.5742 | 172.3323 | 74.7224 | 0.014382 | 0.3553 | 0.00511 | 24.7041 | 2.4554 | 39.0791 | 95.9547 | 15.9156 | 20.0388 | 5.1514 | 95.9598 | 229.3072 | 169.8507 | 227.5354 | 152.2935
2012-10-31 07:28 | 24.5178 | 249.3492 | 189.8299 | 247.5853 | 171.7616 | 74.7161 | 0.014392 | 0.35532 | 0.005114 | 24.689 | 2.4573 | 39.11 | 96.1051 | 15.9158 | 19.9819 | 5.1509 | 96.1102 | 229.3673 | 169.848 | 227.6034 | 151.7797
2012-10-31 07:28 | 24.5133 | 249.3603 | 189.8136 | 247.5925 | 171.9054 | 74.7305 | 0.014392 | 0.35534 | 0.005114 | 24.69 | 2.4613 | 39.1744 | 96.4208 | 15.916 | 19.9614 | 5.1519 | 96.4259 | 229.3989 | 169.8522 | 227.6311 | 151.944
2012-10-31 07:28 | 24.52 | 249.4452 | 189.836 | 247.5835 | 171.9863 | 74.734 | 0.014392 | 0.35535 | 0.005114 | 24.691 | 2.4624 | 39.1911 | 96.5037 | 15.9159 | 19.96 | 5.1522 | 96.5088 | 229.4852 | 169.876 | 227.6235 | 152.0263
2012-10-31 07:28 | 24.514 | 249.3806 | 189.8143 | 247.5736 | 171.6719 | 74.7352 | 0.014379 | 0.35527 | 0.005108 | 24.7073 | 2.4632 | 39.205 | 96.5712 | 15.9161 | 19.9701 | 5.1522 | 96.5763 | 229.4105 | 169.8442 | 227.6035 | 151.7018
2012-10-31 07:28 | 24.5275 | 249.3941 | 189.7767 | 247.5558 | 171.8103 | 74.7444 | 0.014401 | 0.35538 | 0.005118 | 24.6776 | 2.4639 | 39.2155 | 96.622 | 15.9162 | 19.9796 | 5.1529 | 96.6271 | 229.4145 | 169.7971 | 227.5762 | 151.8307
2012-10-31 07:28 | 24.5096 | 249.3918 | 189.7431 | 247.5536 | 172.0813 | 74.7467 | 0.014376 | 0.35544 | 0.00511 | 24.7245 | 2.4642 | 39.2208 | 96.649 | 15.9161 | 19.9737 | 5.153 | 96.6541 | 229.4181 | 169.7694 | 227.5799 | 152.1076
2012-10-31 07:28 | 24.517 | 249.4266 | 189.8055 | 247.5962 | 172.2917 | 74.7421 | 0.014395 | 0.35545 | 0.005117 | 24.6929 | 2.4645 | 39.2256 | 96.6713 | 15.9163 | 19.949 | 5.1527 | 96.6765 | 229.4776 | 169.8565 | 227.6472 | 152.3427
2012-10-31 07:28 | 24.5185 | 249.4555 | 189.807 | 247.5938 | 172.4416 | 74.7461 | 0.014395 | 0.35542 | 0.005116 | 24.6909 | 2.4646 | 39.228 | 96.6827 | 15.9164 | 19.9706 | 5.153 | 96.6878 | 229.4849 | 169.8364 | 227.6232 | 152.471
2012-10-31 07:28 | 24.5118 | 249.437 | 189.8592 | 247.5675 | 172.4154 | 74.7438 | 0.014395 | 0.35551 | 0.005118 | 24.6969 | 2.4647 | 39.2282 | 96.6841 | 15.9163 | 19.9759 | 5.1528 | 96.6892 | 229.4611 | 169.8833 | 227.5916 | 152.4395
2012-10-31 07:28 | 24.5148 | 249.4361 | 189.9251 | 247.5862 | 172.4379 | 74.7502 | 0.014401 | 0.35538 | 0.005118 | 24.6776 | 2.4647 | 39.2292 | 96.6892 | 15.9163 | 19.9107 | 5.1533 | 96.6943 | 229.5254 | 170.0144 | 227.6755 | 152.5272
2012-10-31 07:28 | 24.5088 | 249.4419 | 189.9623 | 247.5802 | 172.3889 | 74.745 | 0.014408 | 0.3555 | 0.005122 | 24.6736 | 2.4647 | 39.2289 | 96.6871 | 15.9164 | 19.9167 | 5.1529 | 96.6922 | 229.5252 | 170.0456 | 227.6635 | 152.4722
2012-10-31 07:28 | 24.5133 | 249.4346 | 189.9786 | 247.5886 | 172.3934 | 74.7444 | 0.014392 | 0.35547 | 0.005116 | 24.699 | 2.4648 | 39.2308 | 96.696 | 15.9164 | 19.9493 | 5.1529 | 96.7011 | 229.4853 | 170.0293 | 227.6393 | 152.4441
2012-10-31 07:28 | 24.5148 | 249.4948 | 189.9918 | 247.5783 | 172.4613 | 74.756 | 0.014404 | 0.35556 | 0.005121 | 24.6845 | 2.4648 | 39.2307 | 96.6961 | 15.9163 | 19.9589 | 5.1537 | 96.7012 | 229.5359 | 170.0329 | 227.6194 | 152.5024
2012-10-31 07:28 | 24.5096 | 249.427 | 190.0848 | 247.5771 | 172.4444 | 74.7444 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4648 | 39.2307 | 96.6961 | 15.9163 | 19.9537 | 5.1529 | 96.7012 | 229.4733 | 170.1311 | 227.6234 | 152.4907
2012-10-31 07:28 | 24.5155 | 249.4603 | 190.079 | 247.5986 | 172.4269 | 74.7612 | 0.014392 | 0.35556 | 0.005117 | 24.705 | 2.4648 | 39.2305 | 96.6956 | 15.9163 | 19.9676 | 5.154 | 96.7007 | 229.4927 | 170.1114 | 227.631 | 152.4593
2012-10-31 07:28 | 24.514 | 249.4783 | 190.0617 | 247.5971 | 172.2926 | 74.7623 | 0.014398 | 0.35548 | 0.005118 | 24.6897 | 2.4647 | 39.2289 | 96.6871 | 15.9164 | 19.934 | 5.1541 | 96.6923 | 229.5443 | 170.1277 | 227.6631 | 152.3586
2012-10-31 07:28 | 24.5088 | 249.4731 | 190.1155 | 247.6232 | 172.3928 | 74.7565 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4647 | 39.2287 | 96.6868 | 15.9162 | 19.9448 | 5.1537 | 96.692 | 229.5283 | 170.1707 | 227.6784 | 152.448
2012-10-31 07:28 | 24.511 | 249.5027 | 190.1334 | 247.6254 | 172.4575 | 74.7571 | 0.014404 | 0.3555 | 0.005121 | 24.6804 | 2.4647 | 39.2285 | 96.6864 | 15.9161 | 19.931 | 5.1538 | 96.6915 | 229.5717 | 170.2024 | 227.6944 | 152.5265
2012-10-31 07:28 | 24.5163 | 249.5197 | 190.1662 | 247.6542 | 172.2832 | 74.7646 | 0.014404 | 0.35548 | 0.00512 | 24.6795 | 2.4646 | 39.2277 | 96.6825 | 15.9161 | 19.9483 | 5.1543 | 96.6876 | 229.5714 | 170.2179 | 227.7059 | 152.3349
2012-10-31 07:28 | 24.5133 | 249.5206 | 190.1396 | 247.659 | 172.1553 | 74.7617 | 0.014411 | 0.35551 | 0.005123 | 24.6695 | 2.4646 | 39.2271 | 96.6796 | 15.9161 | 19.9253 | 5.1541 | 96.6847 | 229.5953 | 170.2143 | 227.7337 | 152.23
2012-10-31 07:29 | 24.5185 | 249.5063 | 190.1252 | 247.7072 | 172.0551 | 74.7635 | 0.014408 | 0.35556 | 0.005123 | 24.6776 | 2.4646 | 39.2264 | 96.6755 | 15.9162 | 19.9465 | 5.1542 | 96.6806 | 229.5598 | 170.1787 | 227.7607 | 152.1086
2012-10-31 07:29 | 24.52 | 249.5039 | 190.111 | 247.6892 | 172.1854 | 74.7721 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4645 | 39.2247 | 96.6679 | 15.9161 | 19.9641 | 5.1548 | 96.6731 | 229.5398 | 170.1469 | 227.7251 | 152.2213
2012-10-31 07:29 | 24.5215 | 249.5562 | 190.1242 | 247.6828 | 172.2142 | 74.7606 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4644 | 39.2244 | 96.6661 | 15.9162 | 19.9656 | 5.154 | 96.6713 | 229.5906 | 170.1586 | 227.7172 | 152.2486
2012-10-31 07:29 | 24.5208 | 249.5594 | 190.155 | 247.7174 | 172.2955 | 74.7606 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4643 | 39.2224 | 96.6563 | 15.9161 | 19.9889 | 5.154 | 96.6614 | 229.5705 | 170.1661 | 227.7285 | 152.3066
2012-10-31 07:29 | 24.5268 | 249.5341 | 190.1531 | 247.7038 | 172.3796 | 74.7687 | 0.014389 | 0.35561 | 0.005117 | 24.7142 | 2.4643 | 39.2212 | 96.6511 | 15.9161 | 19.9508 | 5.1546 | 96.6562 | 229.5833 | 170.2023 | 227.753 | 152.4288
2012-10-31 07:29 | 24.5245 | 249.524 | 190.2137 | 247.7289 | 172.2953 | 74.771 | 0.014398 | 0.35554 | 0.005119 | 24.6937 | 2.4643 | 39.2214 | 96.6519 | 15.916 | 19.9405 | 5.1547 | 96.657 | 229.5835 | 170.2732 | 227.7884 | 152.3548
2012-10-31 07:29 | 24.517 | 249.5087 | 190.159 | 247.7253 | 172.319 | 74.7589 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4642 | 39.2201 | 96.6459 | 15.916 | 19.9771 | 5.1539 | 96.651 | 229.5316 | 170.1819 | 227.7482 | 152.3419
2012-10-31 07:29 | 24.511 | 249.4949 | 190.2041 | 247.7193 | 172.3404 | 74.76 | 0.014417 | 0.35556 | 0.005126 | 24.6622 | 2.4642 | 39.2198 | 96.6446 | 15.9159 | 19.943 | 5.154 | 96.6497 | 229.5519 | 170.2611 | 227.7763 | 152.3974
2012-10-31 07:29 | 24.5238 | 249.5663 | 190.2051 | 247.7438 | 172.4625 | 74.7733 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4641 | 39.2191 | 96.6415 | 15.9159 | 19.9719 | 5.1549 | 96.6466 | 229.5944 | 170.2332 | 227.7719 | 152.4906
2012-10-31 07:29 | 24.5208 | 249.5516 | 190.2571 | 247.7291 | 172.4439 | 74.7571 | 0.014398 | 0.35548 | 0.005118 | 24.6897 | 2.4641 | 39.2186 | 96.6388 | 15.916 | 20.0251 | 5.1538 | 96.6439 | 229.5265 | 170.232 | 227.704 | 152.4188
2012-10-31 07:29 | 24.52 | 249.5782 | 190.2288 | 247.7948 | 172.3338 | 74.7669 | 0.014401 | 0.35567 | 0.005122 | 24.6976 | 2.4641 | 39.218 | 96.6356 | 15.916 | 20.0403 | 5.1544 | 96.6407 | 229.5379 | 170.1885 | 227.7545 | 152.2935
2012-10-31 07:29 | 24.5178 | 249.576 | 190.2227 | 247.7574 | 172.3901 | 74.7606 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.464 | 39.2173 | 96.6322 | 15.916 | 19.99 | 5.154 | 96.6373 | 229.586 | 170.2327 | 227.7674 | 152.4001
2012-10-31 07:29 | 24.517 | 249.5869 | 190.2572 | 247.7879 | 172.4089 | 74.771 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.464 | 39.2162 | 96.627 | 15.9159 | 20.0173 | 5.1547 | 96.6321 | 229.5696 | 170.2399 | 227.7706 | 152.3916
2012-10-31 07:29 | 24.5268 | 249.5732 | 190.2827 | 247.7859 | 172.3562 | 74.7716 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4639 | 39.2151 | 96.6209 | 15.916 | 20.0551 | 5.1548 | 96.626 | 229.5181 | 170.2276 | 227.7308 | 152.3011
2012-10-31 07:29 | 24.5305 | 249.5887 | 190.2707 | 247.8014 | 172.4926 | 74.7762 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4638 | 39.214 | 96.6165 | 15.9159 | 20.0027 | 5.1551 | 96.6216 | 229.586 | 170.268 | 227.7987 | 152.4899
2012-10-31 07:29 | 24.529 | 249.5793 | 190.2889 | 247.8155 | 172.4013 | 74.7733 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4638 | 39.214 | 96.616 | 15.916 | 20.0453 | 5.1549 | 96.6211 | 229.534 | 170.2436 | 227.7702 | 152.356
2012-10-31 07:29 | 24.5305 | 249.6004 | 190.31 | 247.8718 | 172.4653 | 74.7594 | 0.014414 | 0.35567 | 0.005127 | 24.6753 | 2.4638 | 39.2128 | 96.6108 | 15.9159 | 20.0629 | 5.1539 | 96.6159 | 229.5375 | 170.2471 | 227.8089 | 152.4024
2012-10-31 07:29 | 24.5253 | 249.6187 | 190.3127 | 247.847 | 172.4523 | 74.7704 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4637 | 39.212 | 96.6074 | 15.9158 | 20.0135 | 5.1547 | 96.6125 | 229.6052 | 170.2992 | 227.8335 | 152.4388
2012-10-31 07:29 | 24.529 | 249.5793 | 190.336 | 247.839 | 172.4911 | 74.7739 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4636 | 39.2108 | 96.6011 | 15.9159 | 20.0493 | 5.1549 | 96.6062 | 229.53 | 170.2867 | 227.7897 | 152.4418
2012-10-31 07:29 | 24.5245 | 249.6022 | 190.3433 | 247.8736 | 172.4242 | 74.7779 | 0.014392 | 0.3556 | 0.005118 | 24.708 | 2.4636 | 39.2105 | 96.5994 | 15.9159 | 20.0609 | 5.1552 | 96.6045 | 229.5413 | 170.2824 | 227.8127 | 152.3633
2012-10-31 07:29 | 24.5245 | 249.6296 | 190.3119 | 247.8619 | 172.3734 | 74.7652 | 0.01442 | 0.35561 | 0.005128 | 24.6611 | 2.4635 | 39.2092 | 96.5931 | 15.9159 | 20.0609 | 5.1543 | 96.5982 | 229.5687 | 170.251 | 227.801 | 152.3125
2012-10-31 07:29 | 24.529 | 249.595 | 190.3714 | 247.8507 | 172.3506 | 74.7762 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4635 | 39.2085 | 96.5904 | 15.9157 | 20.0734 | 5.1551 | 96.5955 | 229.5216 | 170.298 | 227.7773 | 152.2772
2012-10-31 07:29 | 24.523 | 249.6281 | 190.33 | 247.8721 | 172.407 | 74.7912 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4635 | 39.2082 | 96.589 | 15.9157 | 20.0794 | 5.1561 | 96.5941 | 229.5487 | 170.2506 | 227.7927 | 152.3276
2012-10-31 07:29 | 24.5305 | 249.6512 | 190.3925 | 247.8992 | 172.4536 | 74.7814 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4635 | 39.208 | 96.5881 | 15.9157 | 20.0829 | 5.1554 | 96.5932 | 229.5683 | 170.3096 | 227.8163 | 152.3707
2012-10-31 07:29 | 24.523 | 249.632 | 190.3732 | 247.8604 | 172.4266 | 74.7797 | 0.014408 | 0.35557 | 0.005123 | 24.6786 | 2.4635 | 39.2077 | 96.5866 | 15.9157 | 20.0674 | 5.1553 | 96.5917 | 229.5646 | 170.3058 | 227.793 | 152.3592
2012-10-31 07:29 | 24.526 | 249.678 | 190.3644 | 247.8869 | 172.3085 | 74.7721 | 0.014414 | 0.35557 | 0.005125 | 24.6683 | 2.4634 | 39.2067 | 96.5822 | 15.9156 | 20.0343 | 5.1548 | 96.5873 | 229.6437 | 170.3301 | 227.8526 | 152.2742
2012-10-31 07:30 | 24.5215 | 249.6461 | 190.3796 | 247.9176 | 172.4368 | 74.7745 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4633 | 39.2056 | 96.5768 | 15.9156 | 20.0779 | 5.155 | 96.5819 | 229.5682 | 170.3017 | 227.8397 | 152.3589
2012-10-31 07:30 | 24.5215 | 249.6383 | 190.3796 | 247.9097 | 172.4836 | 74.7814 | 0.014389 | 0.3556 | 0.005117 | 24.7132 | 2.4634 | 39.206 | 96.5787 | 15.9156 | 20.0699 | 5.1554 | 96.5839 | 229.5684 | 170.3097 | 227.8398 | 152.4137
2012-10-31 07:30 | 24.5163 | 249.637 | 190.3744 | 247.9124 | 172.3262 | 74.7745 | 0.014404 | 0.35547 | 0.00512 | 24.6784 | 2.4633 | 39.2051 | 96.5752 | 15.9155 | 20.0366 | 5.155 | 96.5803 | 229.6004 | 170.3378 | 227.8758 | 152.2896
2012-10-31 07:30 | 24.514 | 249.6152 | 190.3171 | 247.8983 | 172.2692 | 74.7895 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4632 | 39.2035 | 96.5668 | 15.9156 | 19.9821 | 5.156 | 96.5719 | 229.6331 | 170.335 | 227.9162 | 152.2871
2012-10-31 07:30 | 24.5178 | 249.6659 | 190.372 | 247.9491 | 172.5932 | 74.7745 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4632 | 39.2025 | 96.5621 | 15.9155 | 20.0622 | 5.155 | 96.5672 | 229.6037 | 170.3098 | 227.8869 | 152.531
2012-10-31 07:30 | 24.5185 | 249.6783 | 190.3923 | 247.9419 | 172.6212 | 74.793 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4631 | 39.2018 | 96.5585 | 15.9156 | 20.0669 | 5.1562 | 96.5636 | 229.6114 | 170.3254 | 227.875 | 152.5543
2012-10-31 07:30 | 24.517 | 249.7081 | 190.4104 | 247.9287 | 172.6158 | 74.7837 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4631 | 39.2019 | 96.5588 | 15.9156 | 20.0574 | 5.1556 | 96.5639 | 229.6507 | 170.353 | 227.8713 | 152.5584
2012-10-31 07:30 | 24.5185 | 249.647 | 190.3884 | 247.9576 | 172.6134 | 74.7849 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.463 | 39.2004 | 96.5517 | 15.9155 | 20.0188 | 5.1557 | 96.5568 | 229.6282 | 170.3696 | 227.9388 | 152.5946
2012-10-31 07:30 | 24.517 | 249.669 | 190.4301 | 247.9835 | 172.5104 | 74.7733 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.463 | 39.1997 | 96.5474 | 15.9156 | 20.0694 | 5.1549 | 96.5525 | 229.5996 | 170.3607 | 227.9141 | 152.441
2012-10-31 07:30 | 24.517 | 249.6729 | 190.4419 | 248.0226 | 172.4713 | 74.7802 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.463 | 39.1995 | 96.5471 | 15.9155 | 20.0534 | 5.1553 | 96.5522 | 229.6195 | 170.3885 | 227.9692 | 152.4179
2012-10-31 07:30 | 24.5155 | 249.6988 | 190.4443 | 247.982 | 172.4308 | 74.7802 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4628 | 39.1973 | 96.5364 | 15.9156 | 20.0438 | 5.1553 | 96.5415 | 229.655 | 170.4005 | 227.9382 | 152.387
2012-10-31 07:30 | 24.5155 | 249.7261 | 190.3854 | 247.9702 | 172.4815 | 74.7814 | 0.014386 | 0.35567 | 0.005117 | 24.7233 | 2.4628 | 39.1965 | 96.5322 | 15.9156 | 20.0278 | 5.1554 | 96.5374 | 229.6983 | 170.3576 | 227.9424 | 152.4537
2012-10-31 07:30 | 24.5163 | 249.7309 | 190.4097 | 247.971 | 172.58 | 74.7762 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4628 | 39.196 | 96.5299 | 15.9155 | 20.0406 | 5.1551 | 96.535 | 229.6903 | 170.3691 | 227.9304 | 152.5394
2012-10-31 07:30 | 24.523 | 249.7806 | 190.4479 | 247.9895 | 172.4656 | 74.7872 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.4627 | 39.1954 | 96.5265 | 15.9156 | 20.0875 | 5.1558 | 96.5316 | 229.6931 | 170.3604 | 227.902 | 152.3781
2012-10-31 07:30 | 24.5223 | 249.7838 | 190.4668 | 247.9927 | 172.3126 | 74.7727 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4627 | 39.1948 | 96.5238 | 15.9156 | 20.0105 | 5.1548 | 96.5289 | 229.7733 | 170.4563 | 227.9822 | 152.3021
2012-10-31 07:30 | 24.5118 | 249.7537 | 190.3935 | 248.0174 | 172.2982 | 74.7814 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4627 | 39.1947 | 96.5236 | 15.9155 | 20.0562 | 5.1554 | 96.5288 | 229.6975 | 170.3373 | 227.9612 | 152.242
2012-10-31 07:30 | 24.532 | 249.727 | 190.3979 | 248.0141 | 172.2521 | 74.782 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4627 | 39.1948 | 96.5241 | 15.9155 | 20.0403 | 5.1555 | 96.5292 | 229.6867 | 170.3576 | 227.9738 | 152.2118
2012-10-31 07:30 | 24.5238 | 249.754 | 190.3622 | 247.9981 | 172.2165 | 74.7843 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4627 | 39.1942 | 96.5217 | 15.9154 | 20.0321 | 5.1556 | 96.5268 | 229.7219 | 170.3301 | 227.966 | 152.1844
2012-10-31 07:30 | 24.526 | 249.7523 | 190.3291 | 248.0316 | 172.2539 | 74.775 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4626 | 39.1927 | 96.5147 | 15.9154 | 20.0182 | 5.155 | 96.5198 | 229.7341 | 170.3109 | 228.0134 | 152.2357
2012-10-31 07:30 | 24.5245 | 249.7273 | 190.3394 | 247.9792 | 172.2836 | 74.7843 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4625 | 39.1915 | 96.5091 | 15.9153 | 20.0167 | 5.1556 | 96.5142 | 229.7106 | 170.3227 | 227.9625 | 152.2669
2012-10-31 07:30 | 24.5245 | 249.7391 | 190.3079 | 247.9988 | 172.4554 | 74.7854 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4625 | 39.1909 | 96.5062 | 15.9153 | 20.0609 | 5.1557 | 96.5113 | 229.6782 | 170.247 | 227.9379 | 152.3945
2012-10-31 07:30 | 24.5208 | 249.751 | 190.3003 | 248.0068 | 172.4595 | 74.7837 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4624 | 39.1903 | 96.5037 | 15.9153 | 20.013 | 5.1556 | 96.5088 | 229.738 | 170.2873 | 227.9938 | 152.4465
2012-10-31 07:30 | 24.5163 | 249.7269 | 190.3705 | 248.0258 | 172.5604 | 74.7797 | 0.014401 | 0.35566 | 0.005122 | 24.6966 | 2.4623 | 39.1885 | 96.4947 | 15.9153 | 20.0206 | 5.1553 | 96.4999 | 229.7063 | 170.3499 | 228.0052 | 152.5398
2012-10-31 07:30 | 24.529 | 249.7436 | 190.3674 | 248.015 | 172.6239 | 74.7814 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4623 | 39.1877 | 96.4902 | 15.9153 | 20.0413 | 5.1554 | 96.4953 | 229.7023 | 170.3261 | 227.9737 | 152.5826
2012-10-31 07:30 | 24.5268 | 249.7609 | 190.432 | 248.0128 | 172.6607 | 74.7935 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4623 | 39.1874 | 96.4891 | 15.9153 | 20.0471 | 5.1563 | 96.4943 | 229.7138 | 170.3849 | 227.9657 | 152.6136
2012-10-31 07:30 | 24.5268 | 249.7844 | 190.4045 | 248.048 | 172.6295 | 74.7878 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4623 | 39.1874 | 96.4893 | 15.9152 | 20.0391 | 5.1559 | 96.4944 | 229.7453 | 170.3654 | 228.0089 | 152.5904
2012-10-31 07:30 | 24.526 | 249.7875 | 190.4391 | 248.0316 | 172.5701 | 74.7733 | 0.014417 | 0.35563 | 0.005127 | 24.6672 | 2.4622 | 39.1862 | 96.484 | 15.9152 | 20.0744 | 5.1549 | 96.4891 | 229.7131 | 170.3647 | 227.9572 | 152.4957
2012-10-31 07:31 | 24.5297 | 249.7638 | 190.4271 | 248.0275 | 172.363 | 74.7745 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.4622 | 39.1858 | 96.4818 | 15.9152 | 20.05 | 5.155 | 96.4869 | 229.7138 | 170.3771 | 227.9775 | 152.313
2012-10-31 07:31 | 24.538 | 249.7604 | 190.4354 | 248.024 | 172.3908 | 74.7843 | 0.014414 | 0.35567 | 0.005127 | 24.6753 | 2.4621 | 39.185 | 96.4774 | 15.9152 | 20.0784 | 5.1556 | 96.4825 | 229.682 | 170.357 | 227.9456 | 152.3124
2012-10-31 07:31 | 24.5268 | 249.7726 | 190.377 | 248.0246 | 172.4069 | 74.7878 | 0.014417 | 0.35568 | 0.005128 | 24.6712 | 2.4621 | 39.1848 | 96.477 | 15.9152 | 20.0832 | 5.1559 | 96.4821 | 229.6894 | 170.2938 | 227.9414 | 152.3237
2012-10-31 07:31 | 24.5312 | 249.7731 | 190.4286 | 248.0055 | 172.5753 | 74.7872 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4619 | 39.1825 | 96.4651 | 15.9153 | 20.0796 | 5.1558 | 96.4702 | 229.6935 | 170.349 | 227.9259 | 152.4957
2012-10-31 07:31 | 24.5357 | 249.7815 | 190.4095 | 248.0178 | 172.5994 | 74.7849 | 0.014414 | 0.35566 | 0.005126 | 24.6743 | 2.4619 | 39.1816 | 96.4602 | 15.9153 | 20.0319 | 5.1557 | 96.4653 | 229.7496 | 170.3776 | 227.9859 | 152.5675
2012-10-31 07:31 | 24.541 | 249.779 | 190.4148 | 248.0192 | 172.6828 | 74.7831 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.462 | 39.1824 | 96.4653 | 15.9152 | 20.0252 | 5.1555 | 96.4705 | 229.7538 | 170.3896 | 227.994 | 152.6576
2012-10-31 07:31 | 24.5342 | 249.7761 | 190.463 | 248.0281 | 172.4846 | 74.7878 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4619 | 39.1813 | 96.46 | 15.9152 | 20.0425 | 5.1559 | 96.4651 | 229.7336 | 170.4205 | 227.9856 | 152.4421
2012-10-31 07:31 | 24.5327 | 249.8254 | 190.4222 | 248.007 | 172.4909 | 74.7987 | 0.014414 | 0.35567 | 0.005127 | 24.6753 | 2.4618 | 39.1796 | 96.4517 | 15.9151 | 20.0008 | 5.1566 | 96.4568 | 229.8246 | 170.4214 | 228.0062 | 152.4901
2012-10-31 07:31 | 24.5387 | 249.7845 | 190.4243 | 248.056 | 172.5321 | 74.7878 | 0.014423 | 0.35566 | 0.00513 | 24.6589 | 2.4618 | 39.1796 | 96.4518 | 15.9151 | 20.039 | 5.1559 | 96.4569 | 229.7455 | 170.3853 | 228.017 | 152.4931
2012-10-31 07:31 | 24.5447 | 249.7944 | 190.4814 | 248.0151 | 172.5459 | 74.7849 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4618 | 39.1795 | 96.4517 | 15.9151 | 20.0169 | 5.1557 | 96.4568 | 229.7775 | 170.4645 | 227.9982 | 152.529
2012-10-31 07:31 | 24.5455 | 249.8148 | 190.4547 | 248.0433 | 172.4686 | 74.7872 | 0.014392 | 0.35568 | 0.005119 | 24.7141 | 2.4617 | 39.1787 | 96.4475 | 15.9151 | 20.0377 | 5.1558 | 96.4527 | 229.7771 | 170.417 | 228.0056 | 152.4309
2012-10-31 07:31 | 24.541 | 249.8064 | 190.4187 | 248.0309 | 172.468 | 74.7698 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4616 | 39.1771 | 96.44 | 15.9151 | 20.0252 | 5.1546 | 96.4451 | 229.7812 | 170.3935 | 228.0057 | 152.4428
2012-10-31 07:31 | 24.5484 | 249.8099 | 190.4458 | 248.0266 | 172.4676 | 74.7831 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4599 | 39.1487 | 96.3014 | 15.9148 | 20.0767 | 5.1555 | 96.3066 | 229.7332 | 170.3691 | 227.9499 | 152.3909
2012-10-31 07:31 | 24.5492 | 249.8028 | 190.4426 | 248.0509 | 172.5777 | 74.7773 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4554 | 39.0764 | 95.9473 | 15.9146 | 20.0495 | 5.1551 | 95.9524 | 229.7533 | 170.3931 | 228.0014 | 152.5282
2012-10-31 07:31 | 24.541 | 249.736 | 190.4698 | 248.0309 | 172.632 | 74.7797 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4547 | 39.0645 | 95.8898 | 15.9145 | 20.0653 | 5.1553 | 95.895 | 229.6707 | 170.4045 | 227.9656 | 152.5667
2012-10-31 07:31 | 24.5499 | 249.7762 | 190.463 | 248.0594 | 172.2387 | 74.7878 | 0.014401 | 0.3555 | 0.00512 | 24.6856 | 2.4543 | 39.0581 | 95.8583 | 15.9145 | 20.0381 | 5.1559 | 95.8634 | 229.7381 | 170.4249 | 228.0213 | 152.2006
2012-10-31 07:31 | 24.544 | 249.7429 | 190.3864 | 248.03 | 171.7448 | 74.7814 | 0.014386 | 0.35553 | 0.005115 | 24.7133 | 2.4542 | 39.057 | 95.8533 | 15.9144 | 20.0362 | 5.1554 | 95.8585 | 229.7067 | 170.3502 | 227.9938 | 151.7086
2012-10-31 07:31 | 24.5432 | 249.7538 | 190.2756 | 248.041 | 172.0524 | 74.7762 | 0.014389 | 0.35547 | 0.005115 | 24.7041 | 2.4544 | 39.0598 | 95.868 | 15.9143 | 20.0595 | 5.1551 | 95.8731 | 229.6943 | 170.2161 | 227.9815 | 151.9929
2012-10-31 07:31 | 24.5432 | 249.7617 | 190.3266 | 248.0762 | 172.3101 | 74.7762 | 0.014395 | 0.3554 | 0.005116 | 24.6888 | 2.4547 | 39.0647 | 95.892 | 15.9143 | 20.0635 | 5.1551 | 95.8971 | 229.6982 | 170.2631 | 228.0127 | 152.2466
2012-10-31 07:31 | 24.5365 | 249.7667 | 190.371 | 248.0499 | 171.7569 | 74.7779 | 0.014386 | 0.35541 | 0.005113 | 24.7053 | 2.455 | 39.0704 | 95.9199 | 15.9143 | 20.0929 | 5.1552 | 95.925 | 229.6738 | 170.2781 | 227.957 | 151.664
2012-10-31 07:31 | 24.5417 | 249.7797 | 190.278 | 248.0434 | 171.8675 | 74.782 | 0.014379 | 0.35532 | 0.005109 | 24.7113 | 2.4557 | 39.0806 | 95.9702 | 15.9142 | 20.0741 | 5.1555 | 95.9753 | 229.7056 | 170.2039 | 227.9693 | 151.7934
2012-10-31 07:31 | 24.5402 | 249.7548 | 190.2333 | 248.0223 | 172.5101 | 74.7814 | 0.014395 | 0.35532 | 0.005115 | 24.6838 | 2.4564 | 39.091 | 96.0211 | 15.9142 | 20.1207 | 5.1554 | 96.0262 | 229.6341 | 170.1126 | 227.9016 | 152.3894
2012-10-31 07:31 | 24.5357 | 249.7542 | 190.272 | 248.0022 | 172.6501 | 74.7756 | 0.014398 | 0.35525 | 0.005115 | 24.6737 | 2.4613 | 39.1711 | 96.4129 | 15.9146 | 20.1002 | 5.155 | 96.418 | 229.654 | 170.1718 | 227.902 | 152.5499
2012-10-31 07:31 | 24.5327 | 249.7707 | 190.2886 | 248.0148 | 171.9756 | 74.7883 | 0.014395 | 0.35532 | 0.005115 | 24.6838 | 2.4624 | 39.1889 | 96.5002 | 15.9146 | 20.1052 | 5.1559 | 96.5053 | 229.6655 | 170.1834 | 227.9096 | 151.8704
2012-10-31 07:31 | 24.5327 | 249.802 | 190.2729 | 247.9914 | 172.0224 | 74.7791 | 0.014382 | 0.35535 | 0.005111 | 24.7082 | 2.4633 | 39.2028 | 96.5677 | 15.9149 | 20.0891 | 5.1553 | 96.5728 | 229.7129 | 170.1838 | 227.9023 | 151.9333
2012-10-31 07:31 | 24.5268 | 249.7883 | 190.2199 | 248.0128 | 171.8487 | 74.7826 | 0.014404 | 0.35542 | 0.00512 | 24.6754 | 2.4639 | 39.2131 | 96.6184 | 15.9149 | 20.1314 | 5.1555 | 96.6235 | 229.6569 | 170.0885 | 227.8814 | 151.7173
2012-10-31 07:32 | 24.5223 | 249.7642 | 190.1643 | 247.9888 | 172.1877 | 74.7837 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4644 | 39.2201 | 96.6531 | 15.9148 | 20.1028 | 5.1556 | 96.6583 | 229.6614 | 170.0615 | 227.886 | 152.0849
2012-10-31 07:32 | 24.5297 | 249.8068 | 190.1992 | 248.0079 | 172.4176 | 74.7918 | 0.014379 | 0.35541 | 0.00511 | 24.7173 | 2.4647 | 39.2245 | 96.6751 | 15.9148 | 20.0942 | 5.1561 | 96.6802 | 229.7126 | 170.105 | 227.9137 | 152.3234
2012-10-31 07:32 | 24.5238 | 249.84 | 190.2326 | 248.0216 | 172.5406 | 74.7843 | 0.014392 | 0.35538 | 0.005115 | 24.693 | 2.4649 | 39.2289 | 96.6964 | 15.9148 | 20.0883 | 5.1556 | 96.7016 | 229.7517 | 170.1443 | 227.9333 | 152.4523
2012-10-31 07:32 | 24.5133 | 249.7943 | 190.2378 | 248.0385 | 172.452 | 74.7872 | 0.014398 | 0.35548 | 0.005118 | 24.6897 | 2.465 | 39.2303 | 96.704 | 15.9148 | 20.0818 | 5.1558 | 96.7091 | 229.7125 | 170.156 | 227.9567 | 152.3702
2012-10-31 07:32 | 24.5148 | 249.8115 | 190.3022 | 248.0087 | 172.1802 | 74.8114 | 0.014398 | 0.35541 | 0.005117 | 24.6847 | 2.465 | 39.2304 | 96.704 | 15.9148 | 20.1033 | 5.1575 | 96.7091 | 229.7082 | 170.1989 | 227.9054 | 152.0769
2012-10-31 07:32 | 24.5133 | 249.7787 | 190.2653 | 248.0228 | 172.1865 | 74.7872 | 0.014408 | 0.35542 | 0.005121 | 24.6686 | 2.4651 | 39.2316 | 96.7095 | 15.9148 | 20.0416 | 5.1558 | 96.7147 | 229.7371 | 170.2237 | 227.9812 | 152.1449
2012-10-31 07:32 | 24.511 | 249.8194 | 190.2473 | 247.9892 | 172.1335 | 74.808 | 0.014395 | 0.35542 | 0.005116 | 24.6909 | 2.4651 | 39.2321 | 96.7124 | 15.9148 | 20.0795 | 5.1573 | 96.7175 | 229.7399 | 170.1678 | 227.9097 | 152.054
2012-10-31 07:32 | 24.5163 | 249.8325 | 190.2605 | 248.018 | 172.2286 | 74.793 | 0.014395 | 0.35548 | 0.005117 | 24.6949 | 2.4651 | 39.2311 | 96.7079 | 15.9148 | 20.0767 | 5.1562 | 96.713 | 229.7558 | 170.1838 | 227.9413 | 152.1519
2012-10-31 07:32 | 24.5051 | 249.7744 | 190.2768 | 247.9833 | 172.2564 | 74.808 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4651 | 39.2316 | 96.7104 | 15.9147 | 20.0896 | 5.1573 | 96.7155 | 229.6848 | 170.1872 | 227.8937 | 152.1668
2012-10-31 07:32 | 24.5133 | 249.8178 | 190.2771 | 248.0072 | 172.3856 | 74.8039 | 0.014411 | 0.35554 | 0.005124 | 24.6714 | 2.4651 | 39.2318 | 96.7112 | 15.9147 | 20.0617 | 5.157 | 96.7163 | 229.7561 | 170.2154 | 227.9455 | 152.3239
2012-10-31 07:32 | 24.5103 | 249.7796 | 190.2977 | 248.0511 | 172.4412 | 74.7999 | 0.014417 | 0.3555 | 0.005125 | 24.6582 | 2.4651 | 39.2317 | 96.7112 | 15.9147 | 20.0748 | 5.1567 | 96.7163 | 229.7048 | 170.2229 | 227.9763 | 152.3664
2012-10-31 07:32 | 24.5013 | 249.8292 | 190.3476 | 248.0069 | 172.4869 | 74.8016 | 0.014379 | 0.35558 | 0.005113 | 24.7294 | 2.4651 | 39.2317 | 96.7116 | 15.9146 | 20.0377 | 5.1568 | 96.7167 | 229.7915 | 170.3099 | 227.9692 | 152.4492
2012-10-31 07:32 | 24.4998 | 249.8043 | 190.3382 | 248.0445 | 172.4893 | 74.8039 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4651 | 39.2315 | 96.7097 | 15.9147 | 20.0482 | 5.157 | 96.7148 | 229.7561 | 170.29 | 227.9963 | 152.4411
2012-10-31 07:32 | 24.5103 | 249.7952 | 190.333 | 248.0276 | 172.3982 | 74.7999 | 0.014392 | 0.3556 | 0.005118 | 24.708 | 2.465 | 39.2294 | 96.6992 | 15.9148 | 20.0828 | 5.1567 | 96.7043 | 229.7124 | 170.2502 | 227.9448 | 152.3154
2012-10-31 07:32 | 24.5006 | 249.7894 | 190.3351 | 248.0101 | 172.4198 | 74.8057 | 0.014408 | 0.35556 | 0.005123 | 24.6776 | 2.4649 | 39.2284 | 96.6953 | 15.9146 | 20.0972 | 5.1571 | 96.7004 | 229.6922 | 170.2379 | 227.9129 | 152.3226
2012-10-31 07:32 | 24.4938 | 249.8295 | 190.3244 | 248.019 | 172.4716 | 74.8155 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4649 | 39.2278 | 96.6922 | 15.9146 | 20.0583 | 5.1578 | 96.6973 | 229.7712 | 170.2661 | 227.9607 | 152.4133
2012-10-31 07:32 | 24.5013 | 249.8058 | 190.3672 | 248.0304 | 172.4205 | 74.8103 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4648 | 39.2266 | 96.6862 | 15.9147 | 20.0537 | 5.1574 | 96.6913 | 229.7521 | 170.3135 | 227.9767 | 152.3668
2012-10-31 07:32 | 24.4931 | 249.8132 | 190.3473 | 248.0104 | 172.2561 | 74.7964 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4649 | 39.2272 | 96.6891 | 15.9146 | 20.0535 | 5.1565 | 96.6942 | 229.7597 | 170.2938 | 227.9569 | 152.2026
2012-10-31 07:32 | 24.4976 | 249.7864 | 190.3164 | 248.011 | 172.2606 | 74.8016 | 0.014395 | 0.35563 | 0.005119 | 24.7049 | 2.4648 | 39.2258 | 96.6828 | 15.9146 | 20.0621 | 5.1568 | 96.6879 | 229.7243 | 170.2543 | 227.9489 | 152.1985
2012-10-31 07:32 | 24.4991 | 249.8075 | 190.3258 | 248.0282 | 172.469 | 74.8039 | 0.014411 | 0.35558 | 0.005124 | 24.6745 | 2.4648 | 39.2262 | 96.6851 | 15.9145 | 20.0716 | 5.157 | 96.6902 | 229.7359 | 170.2542 | 227.9566 | 152.3974
2012-10-31 07:32 | 24.4976 | 249.8373 | 190.34 | 248.0658 | 172.4793 | 74.8114 | 0.014414 | 0.35553 | 0.005125 | 24.6653 | 2.4648 | 39.2254 | 96.6812 | 15.9145 | 20.038 | 5.1575 | 96.6863 | 229.7993 | 170.302 | 228.0278 | 152.4413
2012-10-31 07:32 | 24.4976 | 249.8333 | 190.395 | 248.0932 | 172.4988 | 74.8195 | 0.014389 | 0.35548 | 0.005115 | 24.7052 | 2.4647 | 39.2241 | 96.6757 | 15.9143 | 20.0741 | 5.1581 | 96.6808 | 229.7592 | 170.3209 | 228.0191 | 152.4247
2012-10-31 07:32 | 24.5013 | 249.8253 | 190.3908 | 248.0851 | 172.3268 | 74.8016 | 0.01442 | 0.35554 | 0.005127 | 24.656 | 2.4646 | 39.2231 | 96.6704 | 15.9144 | 20.0658 | 5.1568 | 96.6755 | 229.7595 | 170.325 | 228.0193 | 152.261
2012-10-31 07:32 | 24.5006 | 249.8051 | 190.3705 | 248.0688 | 172.4042 | 74.8068 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4646 | 39.223 | 96.6698 | 15.9144 | 20.0209 | 5.1572 | 96.6749 | 229.7842 | 170.3496 | 228.0479 | 152.3833
2012-10-31 07:32 | 24.4968 | 249.8169 | 190.3745 | 248.0728 | 172.4277 | 74.8166 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4646 | 39.2227 | 96.6685 | 15.9144 | 20.0171 | 5.1579 | 96.6737 | 229.7998 | 170.3574 | 228.0557 | 152.4106
2012-10-31 07:32 | 24.5103 | 249.8617 | 190.3173 | 248.055 | 172.1757 | 74.8114 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4645 | 39.2208 | 96.6591 | 15.9144 | 20.0427 | 5.1575 | 96.6643 | 229.819 | 170.2746 | 228.0123 | 152.133
2012-10-31 07:32 | 24.5036 | 249.7846 | 190.3067 | 248.0874 | 172.3174 | 74.8276 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4644 | 39.2196 | 96.6532 | 15.9144 | 20.048 | 5.1586 | 96.6583 | 229.7366 | 170.2587 | 228.0394 | 152.2694
2012-10-31 07:33 | 24.511 | 249.8311 | 190.2748 | 248.0948 | 172.5395 | 74.8114 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4644 | 39.219 | 96.6513 | 15.9143 | 20.0353 | 5.1575 | 96.6564 | 229.7958 | 170.2395 | 228.0595 | 152.5042
2012-10-31 07:33 | 24.5185 | 249.8621 | 190.3412 | 248.0789 | 172.5392 | 74.8039 | 0.014392 | 0.3556 | 0.005118 | 24.708 | 2.4643 | 39.2182 | 96.6471 | 15.9143 | 20.0388 | 5.157 | 96.6522 | 229.8233 | 170.3024 | 228.0401 | 152.5004
2012-10-31 07:33 | 24.5096 | 249.8493 | 190.3677 | 248.0895 | 172.5655 | 74.8172 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4643 | 39.2178 | 96.6451 | 15.9142 | 20.062 | 5.1579 | 96.6502 | 229.7873 | 170.3057 | 228.0275 | 152.5035
2012-10-31 07:33 | 24.4998 | 249.8355 | 190.3736 | 248.0875 | 172.4697 | 74.8207 | 0.014398 | 0.35556 | 0.005119 | 24.6947 | 2.4643 | 39.2171 | 96.6425 | 15.9142 | 20.0522 | 5.1581 | 96.6477 | 229.7833 | 170.3214 | 228.0353 | 152.4175
2012-10-31 07:33 | 24.511 | 249.8467 | 190.3612 | 248.0831 | 172.6254 | 74.8218 | 0.01442 | 0.3556 | 0.005128 | 24.6601 | 2.4643 | 39.2166 | 96.6399 | 15.9142 | 20.0714 | 5.1582 | 96.645 | 229.7753 | 170.2898 | 228.0117 | 152.554
2012-10-31 07:33 | 24.5148 | 249.8818 | 190.3886 | 248.1025 | 172.6019 | 74.8201 | 0.014414 | 0.35558 | 0.005125 | 24.6693 | 2.4642 | 39.2159 | 96.6356 | 15.9143 | 20.1073 | 5.1581 | 96.6407 | 229.7745 | 170.2813 | 227.9952 | 152.4946
2012-10-31 07:33 | 24.5073 | 249.8782 | 190.4361 | 248.0755 | 172.4968 | 74.8242 | 0.014401 | 0.35551 | 0.00512 | 24.6866 | 2.4641 | 39.2144 | 96.6289 | 15.9142 | 20.1199 | 5.1584 | 96.634 | 229.7583 | 170.3162 | 227.9556 | 152.3769
2012-10-31 07:33 | 24.5215 | 249.8963 | 190.3953 | 248.0975 | 172.6242 | 74.8172 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4641 | 39.214 | 96.6276 | 15.9141 | 20.0619 | 5.1579 | 96.6328 | 229.8344 | 170.3334 | 228.0356 | 152.5623
2012-10-31 07:33 | 24.5118 | 249.914 | 190.4288 | 248.1269 | 172.6887 | 74.8265 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4641 | 39.2135 | 96.625 | 15.9141 | 20.0682 | 5.1585 | 96.6301 | 229.8458 | 170.3606 | 228.0587 | 152.6205
2012-10-31 07:33 | 24.5193 | 249.8824 | 190.4756 | 248.1305 | 172.6532 | 74.8068 | 0.014382 | 0.35558 | 0.005114 | 24.7242 | 2.464 | 39.213 | 96.6219 | 15.9142 | 20.0356 | 5.1572 | 96.627 | 229.8468 | 170.44 | 228.0949 | 152.6176
2012-10-31 07:33 | 24.5193 | 249.9176 | 190.4677 | 248.1227 | 172.6454 | 74.8149 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4639 | 39.2116 | 96.615 | 15.9142 | 20.0998 | 5.1577 | 96.6201 | 229.8178 | 170.3679 | 228.0229 | 152.5456
2012-10-31 07:33 | 24.5096 | 249.8923 | 190.458 | 248.113 | 172.6396 | 74.8294 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4639 | 39.2111 | 96.6133 | 15.9141 | 20.046 | 5.1587 | 96.6184 | 229.8463 | 170.412 | 228.067 | 152.5936
2012-10-31 07:33 | 24.5223 | 249.9323 | 190.5022 | 248.1061 | 172.6641 | 74.8369 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4639 | 39.2109 | 96.6122 | 15.9141 | 20.0787 | 5.1593 | 96.6173 | 229.8536 | 170.4235 | 228.0274 | 152.5854
2012-10-31 07:33 | 24.52 | 249.9027 | 190.4802 | 248.139 | 172.5446 | 74.8294 | 0.014414 | 0.35567 | 0.005127 | 24.6753 | 2.4638 | 39.2099 | 96.607 | 15.9142 | 20.1005 | 5.1587 | 96.6121 | 229.8022 | 170.3797 | 228.0385 | 152.4441
2012-10-31 07:33 | 24.5148 | 249.9405 | 190.5143 | 248.1456 | 172.4574 | 74.8218 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4638 | 39.2094 | 96.6043 | 15.9142 | 20.0873 | 5.1582 | 96.6094 | 229.8532 | 170.427 | 228.0583 | 152.3701
2012-10-31 07:33 | 24.5178 | 249.9552 | 190.5134 | 248.1407 | 172.5971 | 74.8369 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4638 | 39.209 | 96.6029 | 15.9141 | 20.1023 | 5.1593 | 96.608 | 229.8529 | 170.4111 | 228.0384 | 152.4948
2012-10-31 07:33 | 24.5185 | 249.9324 | 190.4787 | 248.1493 | 172.5509 | 74.8166 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4637 | 39.2069 | 96.5927 | 15.914 | 20.0749 | 5.1579 | 96.5978 | 229.8575 | 170.4038 | 228.0744 | 152.476
2012-10-31 07:33 | 24.5163 | 249.9576 | 190.5001 | 248.1784 | 172.5839 | 74.8294 | 0.014392 | 0.35563 | 0.005118 | 24.71 | 2.4637 | 39.2068 | 96.5931 | 15.9139 | 20.0446 | 5.1587 | 96.5982 | 229.913 | 170.4555 | 228.1338 | 152.5393
2012-10-31 07:33 | 24.5118 | 250 | 190.4563 | 248.1347 | 172.4857 | 74.8236 | 0.014389 | 0.35568 | 0.005118 | 24.7192 | 2.4636 | 39.2061 | 96.5893 | 15.914 | 20.0201 | 5.1583 | 96.5945 | 229.9799 | 170.4362 | 228.1146 | 152.4656
2012-10-31 07:33 | 24.5133 | 249.9859 | 190.4421 | 248.1715 | 172.659 | 74.8271 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4636 | 39.2049 | 96.5837 | 15.9139 | 20.0537 | 5.1586 | 96.5889 | 229.9322 | 170.3884 | 228.1178 | 152.6053
2012-10-31 07:33 | 24.514 | 250.0335 | 190.4428 | 248.18 | 172.7651 | 74.8109 | 0.014382 | 0.35554 | 0.005113 | 24.7212 | 2.4635 | 39.2046 | 96.5822 | 15.9139 | 20.0223 | 5.1575 | 96.5873 | 230.0112 | 170.4205 | 228.1577 | 152.7428
2012-10-31 07:33 | 24.5088 | 249.9892 | 190.5083 | 248.1357 | 172.8107 | 74.8299 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4635 | 39.2032 | 96.5758 | 15.9139 | 20.0371 | 5.1588 | 96.581 | 229.9521 | 170.4712 | 228.0986 | 152.7736
2012-10-31 07:33 | 24.5066 | 249.9831 | 190.4983 | 248.1882 | 172.7343 | 74.823 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4634 | 39.2024 | 96.5722 | 15.9138 | 20.0149 | 5.1583 | 96.5773 | 229.9682 | 170.4834 | 228.1733 | 152.7194
2012-10-31 07:33 | 24.5081 | 250.0354 | 190.5233 | 248.1428 | 172.728 | 74.8253 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4634 | 39.2014 | 96.5679 | 15.9137 | 20.0405 | 5.1585 | 96.5731 | 229.9949 | 170.4828 | 228.1023 | 152.6875
2012-10-31 07:33 | 24.5058 | 250.0839 | 190.5446 | 248.1679 | 172.7881 | 74.8207 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4633 | 39.2002 | 96.5619 | 15.9137 | 20.0703 | 5.1581 | 96.567 | 230.0136 | 170.4743 | 228.0976 | 152.7178
2012-10-31 07:33 | 24.5043 | 250.0472 | 190.5902 | 248.2055 | 172.7632 | 74.8259 | 0.014392 | 0.35561 | 0.005118 | 24.7091 | 2.4632 | 39.1995 | 96.5581 | 15.9137 | 20.0487 | 5.1585 | 96.5633 | 229.9985 | 170.5415 | 228.1568 | 152.7145
2012-10-31 07:34 | 24.4998 | 250.0623 | 190.5543 | 248.154 | 172.6728 | 74.823 | 0.014382 | 0.3556 | 0.005114 | 24.7252 | 2.4633 | 39.1994 | 96.5583 | 15.9136 | 20.0001 | 5.1583 | 96.5634 | 230.0622 | 170.5542 | 228.1539 | 152.6727
2012-10-31 07:34 | 24.5066 | 250.0769 | 190.565 | 248.1335 | 172.6405 | 74.8236 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4632 | 39.1985 | 96.5533 | 15.9137 | 20.0149 | 5.1583 | 96.5585 | 230.062 | 170.5501 | 228.1186 | 152.6256
2012-10-31 07:34 | 24.5036 | 250.07 | 190.5581 | 248.197 | 172.7235 | 74.8276 | 0.014398 | 0.35556 | 0.005119 | 24.6947 | 2.4632 | 39.1979 | 96.5512 | 15.9136 | 20.0199 | 5.1586 | 96.5563 | 230.0501 | 170.5382 | 228.1771 | 152.7036
2012-10-31 07:34 | 24.5028 | 250.0223 | 190.573 | 248.2001 | 172.7617 | 74.8172 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4631 | 39.1971 | 96.5472 | 15.9136 | 20.0913 | 5.1579 | 96.5523 | 229.931 | 170.4817 | 228.1088 | 152.6704
2012-10-31 07:34 | 24.514 | 250.0921 | 190.5724 | 248.1995 | 172.5581 | 74.8265 | 0.014398 | 0.35556 | 0.005119 | 24.6947 | 2.4631 | 39.197 | 96.5474 | 15.9135 | 20.0183 | 5.1585 | 96.5526 | 230.0738 | 170.5541 | 228.1812 | 152.5398
2012-10-31 07:34 | 24.5073 | 250.0971 | 190.5265 | 248.1928 | 172.5671 | 74.8259 | 0.014408 | 0.35554 | 0.005123 | 24.6766 | 2.4631 | 39.1961 | 96.5438 | 15.9133 | 19.9955 | 5.1585 | 96.5489 | 230.1016 | 170.531 | 228.1973 | 152.5716
2012-10-31 07:34 | 24.514 | 250.0921 | 190.5292 | 248.1995 | 172.6362 | 74.8317 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.463 | 39.1951 | 96.5383 | 15.9134 | 20.0102 | 5.1589 | 96.5435 | 230.0819 | 170.519 | 228.1893 | 152.626
2012-10-31 07:34 | 24.5073 | 250.0893 | 190.4911 | 248.1733 | 172.692 | 74.838 | 0.014404 | 0.35556 | 0.005121 | 24.6845 | 2.463 | 39.1948 | 96.5378 | 15.9133 | 19.9835 | 5.1593 | 96.543 | 230.1058 | 170.5076 | 228.1898 | 152.7085
2012-10-31 07:34 | 24.5006 | 250.0709 | 190.5119 | 248.1822 | 172.7908 | 74.8184 | 0.014392 | 0.35561 | 0.005118 | 24.7091 | 2.463 | 39.1941 | 96.5348 | 15.9132 | 19.9487 | 5.158 | 96.5399 | 230.1222 | 170.5632 | 228.2335 | 152.8421
2012-10-31 07:34 | 24.5125 | 250.0945 | 190.5434 | 248.2059 | 172.9472 | 74.8282 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.4629 | 39.1923 | 96.5259 | 15.9132 | 19.9887 | 5.1587 | 96.531 | 230.1058 | 170.5547 | 228.2172 | 152.9585
2012-10-31 07:34 | 24.5133 | 250.0914 | 190.5835 | 248.2027 | 172.8308 | 74.8282 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4628 | 39.1916 | 96.5226 | 15.9132 | 19.9694 | 5.1587 | 96.5277 | 230.122 | 170.6141 | 228.2333 | 152.8614
2012-10-31 07:34 | 24.5103 | 250.0728 | 190.6316 | 248.2076 | 172.902 | 74.8253 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4628 | 39.1905 | 96.5177 | 15.9131 | 19.9303 | 5.1585 | 96.5228 | 230.1425 | 170.7013 | 228.2773 | 152.9717
2012-10-31 07:34 | 24.517 | 250.0834 | 190.6187 | 248.2299 | 172.9087 | 74.8247 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4627 | 39.1903 | 96.5159 | 15.9132 | 19.945 | 5.1584 | 96.521 | 230.1384 | 170.6737 | 228.2849 | 152.9637
2012-10-31 07:34 | 24.52 | 250.1138 | 190.657 | 248.186 | 172.9742 | 74.8473 | 0.014386 | 0.35561 | 0.005116 | 24.7194 | 2.4627 | 39.1888 | 96.5094 | 15.9131 | 19.9841 | 5.16 | 96.5145 | 230.1297 | 170.6729 | 228.2019 | 152.9901
2012-10-31 07:34 | 24.52 | 250.1098 | 190.7081 | 248.2134 | 173.0289 | 74.8311 | 0.014414 | 0.35556 | 0.005125 | 24.6673 | 2.4626 | 39.188 | 96.5063 | 15.913 | 19.9159 | 5.1589 | 96.5115 | 230.1939 | 170.7922 | 228.2975 | 153.113
2012-10-31 07:34 | 24.5133 | 250.1227 | 190.67 | 248.1402 | 172.7253 | 74.8218 | 0.014417 | 0.35557 | 0.005126 | 24.6632 | 2.4626 | 39.1884 | 96.507 | 15.9131 | 19.9734 | 5.1582 | 96.5121 | 230.1493 | 170.6966 | 228.1668 | 152.7519
2012-10-31 07:34 | 24.5155 | 250.1249 | 190.6486 | 248.2362 | 172.7432 | 74.8305 | 0.014408 | 0.35553 | 0.005122 | 24.6756 | 2.4626 | 39.1878 | 96.5047 | 15.9131 | 19.9636 | 5.1588 | 96.5098 | 230.1613 | 170.685 | 228.2726 | 152.7796
2012-10-31 07:34 | 24.5185 | 250.0732 | 190.6712 | 248.2353 | 172.7345 | 74.8288 | 0.014423 | 0.35564 | 0.005129 | 24.658 | 2.4625 | 39.186 | 96.4957 | 15.913 | 19.9425 | 5.1587 | 96.5008 | 230.1307 | 170.7287 | 228.2928 | 152.792
2012-10-31 07:34 | 24.5275 | 250.1056 | 190.6645 | 248.2287 | 172.7239 | 74.8288 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4625 | 39.1861 | 96.4968 | 15.913 | 19.9354 | 5.1587 | 96.502 | 230.1702 | 170.7291 | 228.2933 | 152.7885
2012-10-31 07:34 | 24.532 | 250.1179 | 190.6729 | 248.2214 | 172.8065 | 74.8334 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4624 | 39.1846 | 96.4891 | 15.913 | 19.952 | 5.159 | 96.4942 | 230.1659 | 170.7209 | 228.2694 | 152.8545
2012-10-31 07:34 | 24.532 | 250.1258 | 190.6533 | 248.2097 | 172.7558 | 74.8351 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4623 | 39.182 | 96.4767 | 15.913 | 20.0001 | 5.1591 | 96.4818 | 230.1257 | 170.6532 | 228.2096 | 152.7557
2012-10-31 07:34 | 24.5342 | 250.1319 | 190.6359 | 248.1767 | 172.6681 | 74.8323 | 0.01442 | 0.35563 | 0.005128 | 24.6621 | 2.4623 | 39.1814 | 96.4748 | 15.9128 | 19.9983 | 5.1589 | 96.4799 | 230.1336 | 170.6376 | 228.1784 | 152.6698
2012-10-31 07:35 | 24.535 | 250.1561 | 190.6681 | 248.2401 | 172.7314 | 74.8282 | 0.01442 | 0.35566 | 0.005129 | 24.6641 | 2.4622 | 39.1806 | 96.4704 | 15.9129 | 19.9991 | 5.1587 | 96.4755 | 230.157 | 170.669 | 228.241 | 152.7323
2012-10-31 07:35 | 24.535 | 250.1092 | 190.6288 | 248.2323 | 172.751 | 74.8323 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4622 | 39.1804 | 96.4697 | 15.9128 | 19.959 | 5.1589 | 96.4749 | 230.1502 | 170.6698 | 228.2733 | 152.792
2012-10-31 07:35 | 24.5357 | 250.1216 | 190.6727 | 248.2369 | 172.8259 | 74.8369 | 0.014414 | 0.35566 | 0.005126 | 24.6743 | 2.4594 | 39.1352 | 96.2476 | 15.9127 | 19.9918 | 5.1593 | 96.2527 | 230.1298 | 170.6809 | 228.2451 | 152.8341
2012-10-31 07:35 | 24.5342 | 250.1006 | 190.7026 | 248.2432 | 172.9259 | 74.8224 | 0.014426 | 0.3556 | 0.00513 | 24.6498 | 2.456 | 39.08 | 95.9788 | 15.9123 | 20.0345 | 5.1583 | 95.984 | 230.0661 | 170.6681 | 228.2087 | 152.8914
2012-10-31 07:35 | 24.538 | 250.0966 | 190.7064 | 248.2626 | 172.6993 | 74.8091 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4553 | 39.0696 | 95.9279 | 15.9123 | 20.0302 | 5.1573 | 95.933 | 230.0664 | 170.6762 | 228.2324 | 152.6691
2012-10-31 07:35 | 24.5372 | 250.0997 | 190.6821 | 248.2071 | 173.0929 | 74.8074 | 0.014395 | 0.3555 | 0.005117 | 24.6959 | 2.4548 | 39.0619 | 95.8906 | 15.9122 | 19.9853 | 5.1572 | 95.8958 | 230.1144 | 170.6968 | 228.2218 | 153.1076
2012-10-31 07:35 | 24.5335 | 250.0803 | 190.6862 | 248.2386 | 172.4683 | 74.819 | 0.014401 | 0.35544 | 0.005119 | 24.6816 | 2.4549 | 39.0631 | 95.8968 | 15.9122 | 19.9735 | 5.158 | 95.9019 | 230.1068 | 170.7127 | 228.2651 | 152.4948
2012-10-31 07:35 | 24.5312 | 250.1054 | 190.6604 | 248.2402 | 172.7276 | 74.8161 | 0.014392 | 0.35538 | 0.005115 | 24.693 | 2.4558 | 39.0767 | 95.9632 | 15.9123 | 19.9913 | 5.1578 | 95.9683 | 230.1141 | 170.6691 | 228.2489 | 152.7363
2012-10-31 07:35 | 24.5283 | 250.1025 | 190.7046 | 248.2451 | 173.1465 | 74.8236 | 0.014382 | 0.35527 | 0.005109 | 24.7021 | 2.4574 | 39.104 | 96.0959 | 15.9125 | 20.0045 | 5.1583 | 96.101 | 230.098 | 170.7001 | 228.2406 | 153.142
2012-10-31 07:35 | 24.5208 | 250.0676 | 190.7207 | 248.2337 | 173.5609 | 74.8242 | 0.014392 | 0.35522 | 0.005112 | 24.682 | 2.4617 | 39.1725 | 96.4324 | 15.9126 | 19.9488 | 5.1584 | 96.4375 | 230.1188 | 170.7719 | 228.2849 | 153.6121
2012-10-31 07:35 | 24.5133 | 250.1071 | 190.7917 | 248.2379 | 173.4557 | 74.8201 | 0.014379 | 0.35527 | 0.005108 | 24.7073 | 2.4628 | 39.1893 | 96.5144 | 15.9126 | 19.9774 | 5.1581 | 96.5195 | 230.1297 | 170.8143 | 228.2605 | 153.4783
2012-10-31 07:35 | 24.514 | 250.1351 | 190.8553 | 248.2504 | 173.1049 | 74.8282 | 0.014389 | 0.35527 | 0.005112 | 24.6901 | 2.4636 | 39.2032 | 96.5829 | 15.9127 | 19.9862 | 5.1587 | 96.588 | 230.1489 | 170.8691 | 228.2642 | 153.1187
2012-10-31 07:35 | 24.5125 | 250.1063 | 190.8381 | 248.1863 | 172.9432 | 74.8317 | 0.014389 | 0.35537 | 0.005113 | 24.6971 | 2.4644 | 39.2158 | 96.6453 | 15.9126 | 19.9887 | 5.1589 | 96.6504 | 230.1176 | 170.8494 | 228.1976 | 152.9545
2012-10-31 07:35 | 24.511 | 250.1438 | 190.7894 | 248.2591 | 172.7504 | 74.8305 | 0.014398 | 0.35541 | 0.005117 | 24.6847 | 2.4648 | 39.2225 | 96.6774 | 15.9128 | 19.9952 | 5.1588 | 96.6825 | 230.1486 | 170.7942 | 228.2639 | 152.7552
2012-10-31 07:35 | 24.5088 | 250.0986 | 190.7794 | 248.2217 | 172.9981 | 74.8305 | 0.014398 | 0.35548 | 0.005118 | 24.6897 | 2.4651 | 39.2264 | 96.6968 | 15.9127 | 19.989 | 5.1588 | 96.7019 | 230.1096 | 170.7904 | 228.2327 | 153.0091
2012-10-31 07:35 | 24.5081 | 250.1605 | 190.763 | 248.1936 | 172.9115 | 74.8351 | 0.014395 | 0.3555 | 0.005117 | 24.6959 | 2.4652 | 39.2292 | 96.7093 | 15.9129 | 20.0324 | 5.1591 | 96.7144 | 230.1281 | 170.7306 | 228.1612 | 152.8791
2012-10-31 07:35 | 24.5118 | 250.1173 | 190.802 | 248.2169 | 172.9347 | 74.8334 | 0.014408 | 0.35544 | 0.005121 | 24.6696 | 2.4654 | 39.2312 | 96.7203 | 15.9128 | 19.9799 | 5.159 | 96.7254 | 230.1374 | 170.8221 | 228.237 | 152.9548
2012-10-31 07:35 | 24.514 | 250.1312 | 190.7846 | 248.2386 | 172.9487 | 74.8218 | 0.014389 | 0.35548 | 0.005115 | 24.7052 | 2.4654 | 39.232 | 96.7236 | 15.9129 | 20.0102 | 5.1582 | 96.7287 | 230.121 | 170.7744 | 228.2284 | 152.9385
2012-10-31 07:35 | 24.4976 | 250.1617 | 190.7446 | 248.1949 | 172.9791 | 74.834 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4654 | 39.2322 | 96.7249 | 15.9128 | 20.0219 | 5.1591 | 96.7301 | 230.1398 | 170.7227 | 228.173 | 152.9572
2012-10-31 07:35 | 24.5021 | 250.0919 | 190.7452 | 248.2033 | 172.8782 | 74.8328 | 0.014411 | 0.35542 | 0.005122 | 24.6635 | 2.4654 | 39.2317 | 96.7227 | 15.9128 | 19.9983 | 5.159 | 96.7278 | 230.0936 | 170.7469 | 228.205 | 152.8799
2012-10-31 07:35 | 24.5013 | 250.1224 | 190.7601 | 248.2259 | 172.9438 | 74.8398 | 0.014392 | 0.35545 | 0.005116 | 24.698 | 2.4655 | 39.2325 | 96.7264 | 15.9128 | 19.9855 | 5.1595 | 96.7315 | 230.1369 | 170.7746 | 228.2404 | 152.9583
2012-10-31 07:35 | 24.4961 | 250.125 | 190.7431 | 248.1973 | 173.1143 | 74.8496 | 0.014395 | 0.35548 | 0.005117 | 24.6949 | 2.4655 | 39.2331 | 96.731 | 15.9126 | 19.9683 | 5.1601 | 96.7361 | 230.1567 | 170.7748 | 228.229 | 153.146
2012-10-31 07:35 | 24.4968 | 250.1648 | 190.787 | 248.2058 | 173.1892 | 74.8386 | 0.014395 | 0.35547 | 0.005117 | 24.6939 | 2.4654 | 39.2317 | 96.7235 | 15.9126 | 19.9971 | 5.1594 | 96.7286 | 230.1677 | 170.7899 | 228.2087 | 153.1921
2012-10-31 07:35 | 24.4864 | 250.1622 | 190.7924 | 248.2189 | 173.1671 | 74.849 | 0.014401 | 0.35551 | 0.00512 | 24.6866 | 2.4654 | 39.2319 | 96.7237 | 15.9128 | 19.9545 | 5.1601 | 96.7289 | 230.2077 | 170.8379 | 228.2644 | 153.2126
2012-10-31 07:36 | 24.4916 | 250.1831 | 190.8565 | 248.1967 | 172.9106 | 74.845 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4654 | 39.231 | 96.7195 | 15.9128 | 19.9718 | 5.1598 | 96.7246 | 230.2113 | 170.8847 | 228.2249 | 152.9388
2012-10-31 07:36 | 24.4901 | 250.1425 | 190.8236 | 248.2304 | 172.7803 | 74.8363 | 0.014404 | 0.3555 | 0.005121 | 24.6804 | 2.4654 | 39.2308 | 96.7182 | 15.9128 | 19.9663 | 5.1592 | 96.7234 | 230.1762 | 170.8573 | 228.2641 | 152.814
2012-10-31 07:36 | 24.4834 | 250.1827 | 190.7894 | 248.2511 | 172.6876 | 74.8403 | 0.014395 | 0.35551 | 0.005118 | 24.6969 | 2.4653 | 39.2302 | 96.7158 | 15.9127 | 19.9877 | 5.1595 | 96.7209 | 230.195 | 170.8017 | 228.2634 | 152.6999
2012-10-31 07:36 | 24.4811 | 250.1061 | 190.736 | 248.2175 | 172.6736 | 74.8375 | 0.014404 | 0.35553 | 0.005121 | 24.6824 | 2.4653 | 39.2289 | 96.7093 | 15.9127 | 19.9573 | 5.1593 | 96.7145 | 230.1488 | 170.7787 | 228.2602 | 152.7163
2012-10-31 07:36 | 24.4819 | 250.1382 | 190.725 | 248.2026 | 172.9517 | 74.8375 | 0.014398 | 0.35551 | 0.005119 | 24.6918 | 2.4652 | 39.2279 | 96.7034 | 15.9128 | 19.9661 | 5.1593 | 96.7086 | 230.1721 | 170.7589 | 228.2365 | 152.9856
2012-10-31 07:36 | 24.4834 | 250.0967 | 190.6951 | 248.2159 | 173.0977 | 74.8328 | 0.014389 | 0.35553 | 0.005116 | 24.7082 | 2.4652 | 39.2273 | 96.7015 | 15.9127 | 19.9275 | 5.159 | 96.7066 | 230.1692 | 170.7676 | 228.2884 | 153.1702
2012-10-31 07:36 | 24.4819 | 250.1265 | 190.7328 | 248.2183 | 172.9205 | 74.8386 | 0.014398 | 0.35548 | 0.005118 | 24.6897 | 2.4652 | 39.2272 | 96.7012 | 15.9127 | 19.9741 | 5.1594 | 96.7063 | 230.1524 | 170.7587 | 228.2442 | 152.9464
2012-10-31 07:36 | 24.4931 | 250.1259 | 190.7323 | 248.2334 | 172.8535 | 74.8427 | 0.014395 | 0.35551 | 0.005118 | 24.6969 | 2.465 | 39.2251 | 96.6903 | 15.9127 | 19.9813 | 5.1597 | 96.6954 | 230.1446 | 170.751 | 228.2521 | 152.8722
2012-10-31 07:36 | 24.4991 | 250.1241 | 190.7579 | 248.2316 | 172.801 | 74.8398 | 0.014408 | 0.35556 | 0.005123 | 24.6776 | 2.4648 | 39.2219 | 96.6752 | 15.9127 | 19.9552 | 5.1595 | 96.6803 | 230.1689 | 170.8027 | 228.2764 | 152.8458
2012-10-31 07:36 | 24.4968 | 250.1414 | 190.7045 | 248.2762 | 172.8182 | 74.8375 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4648 | 39.221 | 96.6709 | 15.9126 | 19.9609 | 5.1593 | 96.6761 | 230.1805 | 170.7436 | 228.3153 | 152.8573
2012-10-31 07:36 | 24.4968 | 250.1453 | 190.736 | 248.2801 | 172.9549 | 74.8415 | 0.014417 | 0.3555 | 0.005125 | 24.6582 | 2.4647 | 39.2201 | 96.6666 | 15.9126 | 19.969 | 5.1596 | 96.6718 | 230.1763 | 170.767 | 228.3111 | 152.9859
2012-10-31 07:36 | 24.4886 | 250.1214 | 190.7199 | 248.2406 | 172.892 | 74.8375 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4647 | 39.2199 | 96.6658 | 15.9125 | 19.9969 | 5.1593 | 96.6709 | 230.1245 | 170.723 | 228.2437 | 152.8951
2012-10-31 07:36 | 24.5021 | 250.1271 | 190.7648 | 248.2932 | 172.9485 | 74.8432 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4647 | 39.2199 | 96.666 | 15.9125 | 20.0505 | 5.1597 | 96.6711 | 230.0766 | 170.7143 | 228.2427 | 152.898
2012-10-31 07:36 | 24.4983 | 250.1311 | 190.706 | 248.2621 | 172.9837 | 74.8473 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4646 | 39.2181 | 96.6572 | 15.9125 | 20.0066 | 5.16 | 96.6623 | 230.1245 | 170.6994 | 228.2555 | 152.9771
2012-10-31 07:36 | 24.4961 | 250.1602 | 190.7628 | 248.2325 | 172.8917 | 74.8531 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4646 | 39.2182 | 96.6576 | 15.9125 | 19.9883 | 5.1604 | 96.6627 | 230.1719 | 170.7745 | 228.2442 | 152.9034
2012-10-31 07:36 | 24.5021 | 250.1349 | 190.7688 | 248.3011 | 172.9914 | 74.8409 | 0.01442 | 0.35563 | 0.005128 | 24.6621 | 2.4645 | 39.216 | 96.6478 | 15.9124 | 20.0144 | 5.1595 | 96.6529 | 230.1205 | 170.7544 | 228.2867 | 152.977
2012-10-31 07:36 | 24.4983 | 250.1859 | 190.816 | 248.2308 | 173.0618 | 74.8461 | 0.014408 | 0.35554 | 0.005123 | 24.6766 | 2.4645 | 39.2153 | 96.6443 | 15.9124 | 19.9745 | 5.1599 | 96.6494 | 230.2114 | 170.8415 | 228.2563 | 153.0873
2012-10-31 07:36 | 24.4998 | 250.1522 | 190.7782 | 248.3066 | 173.036 | 74.8502 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4644 | 39.2145 | 96.6402 | 15.9124 | 19.972 | 5.1602 | 96.6453 | 230.1802 | 170.8062 | 228.3346 | 153.064
2012-10-31 07:36 | 24.5051 | 250.177 | 190.7835 | 248.3041 | 172.9827 | 74.838 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4644 | 39.214 | 96.6374 | 15.9125 | 20.0013 | 5.1593 | 96.6425 | 230.1757 | 170.7822 | 228.3028 | 152.9814
2012-10-31 07:36 | 24.5006 | 250.1843 | 190.7948 | 248.28 | 172.9743 | 74.8438 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4644 | 39.2141 | 96.6379 | 15.9124 | 19.9808 | 5.1597 | 96.643 | 230.2035 | 170.814 | 228.2992 | 152.9935
2012-10-31 07:36 | 24.4976 | 250.2047 | 190.7721 | 248.2927 | 173.0455 | 74.8427 | 0.014382 | 0.35558 | 0.005114 | 24.7242 | 2.4644 | 39.2143 | 96.638 | 15.9126 | 19.9858 | 5.1597 | 96.6432 | 230.2189 | 170.7863 | 228.3069 | 153.0597
2012-10-31 07:36 | 24.5051 | 250.1966 | 190.8228 | 248.3119 | 173.1585 | 74.8479 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4643 | 39.214 | 96.6368 | 15.9125 | 20.0054 | 5.16 | 96.6419 | 230.1912 | 170.8174 | 228.3065 | 153.1531
2012-10-31 07:36 | 24.5043 | 250.2153 | 190.8849 | 248.2915 | 173.185 | 74.8548 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4643 | 39.2131 | 96.6332 | 15.9124 | 19.9724 | 5.1605 | 96.6384 | 230.2429 | 170.9125 | 228.3191 | 153.2126
2012-10-31 07:36 | 24.4991 | 250.214 | 190.8601 | 248.3294 | 173.2189 | 74.845 | 0.014379 | 0.3556 | 0.005113 | 24.7304 | 2.4643 | 39.213 | 96.6322 | 15.9125 | 19.9713 | 5.1598 | 96.6373 | 230.2427 | 170.8888 | 228.3581 | 153.2476
2012-10-31 07:37 | 24.5096 | 250.1972 | 190.8588 | 248.3047 | 173.1825 | 74.8531 | 0.014417 | 0.35571 | 0.005128 | 24.6732 | 2.4643 | 39.2122 | 96.63 | 15.9122 | 19.9697 | 5.1604 | 96.6352 | 230.2275 | 170.8891 | 228.335 | 153.2128
2012-10-31 07:37 | 24.5103 | 250.233 | 190.8791 | 248.3366 | 173.1754 | 74.8542 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4642 | 39.2115 | 96.6263 | 15.9123 | 19.9744 | 5.1604 | 96.6314 | 230.2586 | 170.9047 | 228.3622 | 153.201
2012-10-31 07:37 | 24.5043 | 250.2427 | 190.8731 | 248.358 | 173.0874 | 74.8479 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4642 | 39.2102 | 96.62 | 15.9123 | 19.9684 | 5.16 | 96.6251 | 230.2743 | 170.9047 | 228.3896 | 153.119
2012-10-31 07:37 | 24.5133 | 250.2712 | 190.9096 | 248.3631 | 172.9128 | 74.8473 | 0.014414 | 0.35568 | 0.005127 | 24.6764 | 2.4641 | 39.2093 | 96.6158 | 15.9122 | 19.9814 | 5.16 | 96.621 | 230.2898 | 170.9282 | 228.3817 | 152.9314
2012-10-31 07:37 | 24.5096 | 250.2714 | 190.9098 | 248.332 | 172.9638 | 74.8507 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4641 | 39.2091 | 96.6154 | 15.9121 | 19.9777 | 5.1602 | 96.6205 | 230.2937 | 170.9321 | 228.3543 | 152.9861
2012-10-31 07:37 | 24.4976 | 250.2164 | 190.8546 | 248.3474 | 172.858 | 74.8583 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.464 | 39.2084 | 96.6113 | 15.9122 | 19.9417 | 5.1607 | 96.6164 | 230.2747 | 170.9129 | 228.4057 | 152.9163
2012-10-31 07:37 | 24.4909 | 250.2996 | 190.8126 | 248.3446 | 172.6405 | 74.8496 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.464 | 39.2073 | 96.606 | 15.9122 | 19.9149 | 5.1601 | 96.6111 | 230.3847 | 170.8977 | 228.4297 | 152.7256
2012-10-31 07:37 | 24.4938 | 250.2986 | 190.7919 | 248.3905 | 172.659 | 74.8519 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.4639 | 39.2064 | 96.6017 | 15.9121 | 19.9619 | 5.1603 | 96.6068 | 230.3367 | 170.83 | 228.4286 | 152.6971
2012-10-31 07:37 | 24.4938 | 250.2635 | 190.7683 | 248.3358 | 172.659 | 74.8507 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4638 | 39.2049 | 96.5943 | 15.9121 | 19.9218 | 5.1602 | 96.5994 | 230.3417 | 170.8465 | 228.414 | 152.7372
2012-10-31 07:37 | 24.4976 | 250.3298 | 190.7446 | 248.3591 | 172.8659 | 74.8536 | 0.014386 | 0.35567 | 0.005117 | 24.7233 | 2.4637 | 39.2034 | 96.5872 | 15.9121 | 19.9457 | 5.1604 | 96.5923 | 230.3841 | 170.7989 | 228.4134 | 152.9202
2012-10-31 07:37 | 24.4923 | 250.3519 | 190.7472 | 248.3617 | 172.7668 | 74.8646 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4637 | 39.2032 | 96.5863 | 15.9121 | 19.9645 | 5.1612 | 96.5915 | 230.3874 | 170.7827 | 228.3972 | 152.8023
2012-10-31 07:37 | 24.4946 | 250.2916 | 190.7141 | 248.3757 | 172.9332 | 74.8577 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4637 | 39.2021 | 96.5808 | 15.9121 | 19.9748 | 5.1607 | 96.586 | 230.3168 | 170.7393 | 228.4009 | 152.9584
2012-10-31 07:37 | 24.4968 | 250.2938 | 190.7281 | 248.3701 | 172.9002 | 74.8461 | 0.014389 | 0.35567 | 0.005118 | 24.7182 | 2.4637 | 39.202 | 96.5801 | 15.9122 | 19.969 | 5.1599 | 96.5852 | 230.3248 | 170.7591 | 228.4011 | 152.9312
2012-10-31 07:37 | 24.4923 | 250.2815 | 190.7197 | 248.3812 | 172.6926 | 74.8571 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4636 | 39.2011 | 96.5761 | 15.9121 | 19.9203 | 5.1606 | 96.5812 | 230.3612 | 170.7994 | 228.4609 | 152.7723
2012-10-31 07:37 | 24.4923 | 250.2971 | 190.704 | 248.3538 | 172.7746 | 74.8559 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4635 | 39.2 | 96.5704 | 15.9121 | 19.9364 | 5.1606 | 96.5755 | 230.3607 | 170.7676 | 228.4174 | 152.8382
2012-10-31 07:37 | 24.4909 | 250.2918 | 190.7104 | 248.3485 | 172.9373 | 74.8646 | 0.014423 | 0.35558 | 0.005129 | 24.654 | 2.4635 | 39.1993 | 96.5679 | 15.912 | 19.955 | 5.1612 | 96.5731 | 230.3368 | 170.7554 | 228.3935 | 152.9823
2012-10-31 07:37 | 24.4946 | 250.2916 | 190.7534 | 248.3874 | 173.1362 | 74.8548 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4634 | 39.1981 | 96.562 | 15.912 | 19.9547 | 5.1605 | 96.5672 | 230.3369 | 170.7987 | 228.4327 | 153.1815
2012-10-31 07:37 | 24.4938 | 250.3143 | 190.7526 | 248.3632 | 173.2136 | 74.8629 | 0.014414 | 0.35568 | 0.005127 | 24.6764 | 2.4634 | 39.1971 | 96.5569 | 15.912 | 19.9539 | 5.161 | 96.562 | 230.3604 | 170.7987 | 228.4093 | 153.2597
2012-10-31 07:37 | 24.4961 | 250.3478 | 190.7942 | 248.3968 | 173.2041 | 74.8554 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4634 | 39.1969 | 96.5559 | 15.912 | 19.9402 | 5.1605 | 96.5611 | 230.4076 | 170.854 | 228.4566 | 153.2639
2012-10-31 07:37 | 24.4953 | 250.3275 | 190.7737 | 248.3842 | 172.9963 | 74.8525 | 0.014401 | 0.35566 | 0.005122 | 24.6966 | 2.4632 | 39.195 | 96.5471 | 15.9119 | 19.9594 | 5.1603 | 96.5523 | 230.3681 | 170.8143 | 228.4248 | 153.0369
2012-10-31 07:37 | 24.4961 | 250.3009 | 190.7549 | 248.3733 | 173.0518 | 74.8571 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4633 | 39.1949 | 96.547 | 15.9118 | 19.9 | 5.1606 | 96.5521 | 230.4009 | 170.8549 | 228.4733 | 153.1518
2012-10-31 07:37 | 24.4968 | 250.3642 | 190.7674 | 248.3427 | 173.1306 | 74.8565 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4632 | 39.1945 | 96.5445 | 15.9119 | 19.9007 | 5.1606 | 96.5497 | 230.4635 | 170.8667 | 228.442 | 153.2299
2012-10-31 07:37 | 24.4938 | 250.3494 | 190.7919 | 248.3827 | 173.0534 | 74.8571 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4632 | 39.1937 | 96.5413 | 15.9118 | 19.9058 | 5.1606 | 96.5464 | 230.4436 | 170.8861 | 228.4769 | 153.1476
2012-10-31 07:37 | 24.4968 | 250.3251 | 190.8342 | 248.3701 | 172.908 | 74.8548 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4632 | 39.1944 | 96.5445 | 15.9118 | 19.8807 | 5.1605 | 96.5496 | 230.4444 | 170.9535 | 228.4894 | 153.0273
2012-10-31 07:37 | 24.5036 | 250.3241 | 190.786 | 248.3573 | 172.7938 | 74.8502 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4632 | 39.1932 | 96.5394 | 15.9117 | 19.9236 | 5.1602 | 96.5445 | 230.4005 | 170.8624 | 228.4337 | 152.8702
2012-10-31 07:37 | 24.5028 | 250.3545 | 190.7616 | 248.3839 | 172.7812 | 74.8519 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.4631 | 39.1926 | 96.5363 | 15.9117 | 19.9428 | 5.1603 | 96.5415 | 230.4117 | 170.8188 | 228.4411 | 152.8384
2012-10-31 07:37 | 24.5088 | 250.3371 | 190.7755 | 248.3703 | 172.9122 | 74.8438 | 0.014389 | 0.35561 | 0.005117 | 24.7142 | 2.463 | 39.1916 | 96.5306 | 15.9118 | 19.9047 | 5.1597 | 96.5357 | 230.4324 | 170.8708 | 228.4656 | 153.0075
2012-10-31 07:38 | 24.5148 | 250.3431 | 190.7972 | 248.3959 | 172.926 | 74.8623 | 0.014392 | 0.35566 | 0.005119 | 24.7121 | 2.463 | 39.1911 | 96.5278 | 15.9119 | 19.9227 | 5.161 | 96.533 | 230.4204 | 170.8745 | 228.4732 | 153.0033
2012-10-31 07:38 | 24.5021 | 250.2639 | 190.7923 | 248.3676 | 172.9016 | 74.8496 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4629 | 39.1896 | 96.5217 | 15.9117 | 19.9261 | 5.1601 | 96.5269 | 230.3378 | 170.8662 | 228.4415 | 152.9755
2012-10-31 07:38 | 24.5081 | 250.3403 | 190.7708 | 248.3579 | 172.7045 | 74.8664 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4629 | 39.1894 | 96.5204 | 15.9118 | 19.9241 | 5.1613 | 96.5255 | 230.4162 | 170.8467 | 228.4338 | 152.7804
2012-10-31 07:38 | 24.5088 | 250.3254 | 190.7322 | 248.3899 | 172.7013 | 74.8444 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4629 | 39.1897 | 96.5221 | 15.9117 | 19.9609 | 5.1598 | 96.5272 | 230.3645 | 170.7713 | 228.429 | 152.7404
2012-10-31 07:38 | 24.5185 | 250.2882 | 190.7144 | 248.384 | 172.7501 | 74.8438 | 0.014395 | 0.35564 | 0.005119 | 24.7059 | 2.4629 | 39.1886 | 96.5165 | 15.9118 | 19.9545 | 5.1597 | 96.5216 | 230.3337 | 170.7599 | 228.4295 | 152.7956
2012-10-31 07:38 | 24.4976 | 250.2985 | 190.7446 | 248.3904 | 172.8463 | 74.8432 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4628 | 39.1881 | 96.5142 | 15.9117 | 19.9096 | 5.1597 | 96.5193 | 230.3889 | 170.835 | 228.4808 | 152.9367
2012-10-31 07:38 | 24.517 | 250.3218 | 190.764 | 248.3942 | 172.8735 | 74.8548 | 0.014411 | 0.35566 | 0.005125 | 24.6795 | 2.4628 | 39.1873 | 96.5107 | 15.9117 | 19.941 | 5.1605 | 96.5159 | 230.3808 | 170.823 | 228.4532 | 152.9325
2012-10-31 07:38 | 24.511 | 250.2924 | 190.703 | 248.3647 | 172.7816 | 74.8565 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4628 | 39.1866 | 96.5072 | 15.9117 | 19.947 | 5.1606 | 96.5123 | 230.3454 | 170.756 | 228.4177 | 152.8346
2012-10-31 07:38 | 24.5096 | 250.3066 | 190.7291 | 248.4024 | 172.7334 | 74.8444 | 0.014414 | 0.3556 | 0.005126 | 24.6703 | 2.4627 | 39.1851 | 96.4996 | 15.9117 | 19.9818 | 5.1598 | 96.5048 | 230.3248 | 170.7473 | 228.4206 | 152.7516
2012-10-31 07:38 | 24.5148 | 250.2962 | 190.7697 | 248.4115 | 172.7581 | 74.8525 | 0.014392 | 0.35561 | 0.005118 | 24.7091 | 2.4627 | 39.185 | 96.4997 | 15.9116 | 20.003 | 5.1603 | 96.5048 | 230.2932 | 170.7667 | 228.4085 | 152.7551
2012-10-31 07:38 | 24.5163 | 250.3133 | 190.7358 | 248.4482 | 172.7362 | 74.8611 | 0.014417 | 0.35564 | 0.005127 | 24.6682 | 2.4626 | 39.1843 | 96.4972 | 15.9115 | 20.0246 | 5.1609 | 96.5023 | 230.2887 | 170.7112 | 228.4236 | 152.7116
2012-10-31 07:38 | 24.5208 | 250.2826 | 190.7521 | 248.4293 | 172.8422 | 74.8507 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4626 | 39.1838 | 96.4953 | 15.9114 | 20.0251 | 5.1602 | 96.5004 | 230.2575 | 170.727 | 228.4042 | 152.8171
2012-10-31 07:38 | 24.5148 | 250.2766 | 190.754 | 248.3803 | 173.0393 | 74.8559 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4625 | 39.1828 | 96.4895 | 15.9115 | 20.0191 | 5.1606 | 96.4947 | 230.2575 | 170.7349 | 228.3612 | 153.0202
2012-10-31 07:38 | 24.5178 | 250.3148 | 190.7845 | 248.4185 | 173.011 | 74.8438 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4626 | 39.1826 | 96.4899 | 15.9113 | 20.0221 | 5.1597 | 96.495 | 230.2927 | 170.7624 | 228.3964 | 152.9889
2012-10-31 07:38 | 24.517 | 250.2984 | 190.8112 | 248.4137 | 172.8579 | 74.8507 | 0.014414 | 0.3556 | 0.005126 | 24.6703 | 2.4625 | 39.1821 | 96.4875 | 15.9112 | 20.0935 | 5.1602 | 96.4926 | 230.2049 | 170.7177 | 228.3202 | 152.7644
2012-10-31 07:38 | 24.5163 | 250.286 | 190.7987 | 248.4443 | 172.8963 | 74.8473 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4625 | 39.1815 | 96.4839 | 15.9114 | 20.0567 | 5.16 | 96.4891 | 230.2293 | 170.742 | 228.3876 | 152.8396
2012-10-31 07:38 | 24.5088 | 250.2667 | 190.7755 | 248.4407 | 173.0528 | 74.8409 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4563 | 39.0823 | 95.9988 | 15.9109 | 20.0532 | 5.1595 | 96.0039 | 230.2135 | 170.7223 | 228.3875 | 152.9996
2012-10-31 07:38 | 24.5223 | 250.2607 | 190.8125 | 248.376 | 173.0312 | 74.8375 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.456 | 39.0763 | 95.9697 | 15.9109 | 20.0547 | 5.1593 | 95.9748 | 230.206 | 170.7578 | 228.3213 | 152.9765
2012-10-31 07:38 | 24.5223 | 250.288 | 190.8479 | 248.419 | 172.9335 | 74.8357 | 0.014398 | 0.35554 | 0.005119 | 24.6937 | 2.4554 | 39.0669 | 95.9242 | 15.9107 | 20.0226 | 5.1592 | 95.9294 | 230.2654 | 170.8253 | 228.3964 | 152.9109
2012-10-31 07:38 | 24.5148 | 250.2805 | 190.8129 | 248.4076 | 172.7737 | 74.8467 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4553 | 39.0652 | 95.9156 | 15.9107 | 20.007 | 5.1599 | 95.9207 | 230.2735 | 170.8059 | 228.4006 | 152.7667
2012-10-31 07:38 | 24.5238 | 250.2895 | 190.814 | 248.4401 | 173.1225 | 74.8438 | 0.014389 | 0.35545 | 0.005115 | 24.7032 | 2.4553 | 39.0653 | 95.9159 | 15.9108 | 20.008 | 5.1597 | 95.9211 | 230.2815 | 170.806 | 228.4321 | 153.1145
2012-10-31 07:38 | 24.5155 | 250.3242 | 190.8097 | 248.4318 | 173.204 | 74.8369 | 0.014395 | 0.35544 | 0.005117 | 24.6918 | 2.4556 | 39.0694 | 95.9368 | 15.9106 | 20.0358 | 5.1593 | 95.9419 | 230.2884 | 170.7739 | 228.396 | 153.1682
2012-10-31 07:38 | 24.5133 | 250.2282 | 190.8703 | 248.3983 | 173.0143 | 74.8455 | 0.014414 | 0.35537 | 0.005122 | 24.6543 | 2.4558 | 39.074 | 95.9592 | 15.9107 | 20.0497 | 5.1598 | 95.9643 | 230.1785 | 170.8206 | 228.3486 | 152.9646
2012-10-31 07:38 | 24.5081 | 250.2308 | 190.8337 | 248.3853 | 172.8451 | 74.8346 | 0.014395 | 0.35541 | 0.005116 | 24.6898 | 2.4563 | 39.0808 | 95.9932 | 15.9106 | 20.0164 | 5.1591 | 95.9983 | 230.2144 | 170.8173 | 228.3689 | 152.8287
2012-10-31 07:38 | 24.5185 | 250.2686 | 190.7969 | 248.4309 | 173.0117 | 74.8467 | 0.014392 | 0.35537 | 0.005114 | 24.692 | 2.4569 | 39.0904 | 96.0399 | 15.9106 | 20.0067 | 5.1599 | 96.045 | 230.2619 | 170.7902 | 228.4242 | 153.005
2012-10-31 07:38 | 24.517 | 250.2515 | 190.819 | 248.3746 | 173.1157 | 74.8242 | 0.014395 | 0.35531 | 0.005115 | 24.6828 | 2.4612 | 39.1604 | 96.3824 | 15.9109 | 20.0213 | 5.1584 | 96.3875 | 230.2302 | 170.7977 | 228.3533 | 153.0944
2012-10-31 07:38 | 24.5103 | 250.2721 | 190.777 | 248.3718 | 172.7653 | 74.8421 | 0.014404 | 0.35531 | 0.005118 | 24.6674 | 2.4629 | 39.1871 | 96.512 | 15.9112 | 19.9945 | 5.1596 | 96.5171 | 230.2776 | 170.7825 | 228.3773 | 152.7708
2012-10-31 07:39 | 24.5058 | 250.2403 | 190.7607 | 248.34 | 172.9209 | 74.8432 | 0.014382 | 0.35535 | 0.005111 | 24.7082 | 2.4638 | 39.2022 | 96.5866 | 15.9112 | 19.998 | 5.1597 | 96.5917 | 230.2423 | 170.7627 | 228.342 | 152.9229
2012-10-31 07:39 | 24.5125 | 250.2548 | 190.7477 | 248.378 | 172.3614 | 74.8519 | 0.014395 | 0.35538 | 0.005116 | 24.6879 | 2.4645 | 39.2139 | 96.6444 | 15.9112 | 19.9646 | 5.1603 | 96.6495 | 230.2902 | 170.7831 | 228.4134 | 152.3968
2012-10-31 07:39 | 24.5118 | 250.258 | 190.6567 | 248.3812 | 172.185 | 74.8467 | 0.014389 | 0.35537 | 0.005113 | 24.6971 | 2.4651 | 39.2222 | 96.6854 | 15.9112 | 20 | 5.1599 | 96.6905 | 230.258 | 170.6567 | 228.3812 | 152.185
2012-10-31 07:39 | 24.5096 | 250.2871 | 190.623 | 248.3633 | 172.46 | 74.8519 | 0.014398 | 0.35542 | 0.005117 | 24.6857 | 2.4654 | 39.227 | 96.7089 | 15.9112 | 19.9858 | 5.1603 | 96.714 | 230.3013 | 170.6372 | 228.3775 | 152.4742
2012-10-31 07:39 | 24.5021 | 250.2718 | 190.5802 | 248.3676 | 172.5267 | 74.8502 | 0.014392 | 0.35537 | 0.005114 | 24.692 | 2.4656 | 39.2304 | 96.7253 | 15.9112 | 19.9743 | 5.1602 | 96.7305 | 230.2975 | 170.6059 | 228.3933 | 152.5524
2012-10-31 07:39 | 24.5043 | 250.2583 | 190.5824 | 248.3619 | 172.8335 | 74.8548 | 0.014392 | 0.35553 | 0.005117 | 24.703 | 2.4657 | 39.2325 | 96.7358 | 15.9112 | 19.9765 | 5.1605 | 96.7409 | 230.2818 | 170.6059 | 228.3854 | 152.857
2012-10-31 07:39 | 24.5066 | 250.2606 | 190.6397 | 248.3721 | 172.8397 | 74.8658 | 0.014395 | 0.35541 | 0.005116 | 24.6898 | 2.4658 | 39.2335 | 96.7406 | 15.9113 | 19.9707 | 5.1612 | 96.7457 | 230.2899 | 170.669 | 228.4014 | 152.869
2012-10-31 07:39 | 24.4976 | 250.2594 | 190.6228 | 248.3865 | 172.9557 | 74.8536 | 0.014401 | 0.35545 | 0.005119 | 24.6826 | 2.4658 | 39.2341 | 96.7431 | 15.9113 | 19.9617 | 5.1604 | 96.7482 | 230.2977 | 170.6611 | 228.4248 | 152.994
2012-10-31 07:39 | 24.4976 | 250.2829 | 190.6975 | 248.3513 | 172.9557 | 74.8606 | 0.014386 | 0.35542 | 0.005113 | 24.7063 | 2.4658 | 39.2344 | 96.7451 | 15.9112 | 19.9818 | 5.1609 | 96.7502 | 230.3011 | 170.7157 | 228.3695 | 152.9739
2012-10-31 07:39 | 24.5036 | 250.2263 | 190.7388 | 248.3769 | 173.0242 | 74.8479 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4658 | 39.2336 | 96.7423 | 15.9111 | 20.0159 | 5.16 | 96.7474 | 230.2104 | 170.7229 | 228.361 | 153.0083
2012-10-31 07:39 | 24.4938 | 250.2087 | 190.7172 | 248.3514 | 173.0456 | 74.8669 | 0.014408 | 0.35542 | 0.005121 | 24.6686 | 2.4659 | 39.2347 | 96.747 | 15.9112 | 19.99 | 5.1613 | 96.7521 | 230.2187 | 170.7272 | 228.3614 | 153.0556
2012-10-31 07:39 | 24.4931 | 250.2706 | 190.7676 | 248.3586 | 173.1582 | 74.86 | 0.014404 | 0.35554 | 0.005121 | 24.6834 | 2.4658 | 39.2343 | 96.7459 | 15.9111 | 20.0335 | 5.1608 | 96.751 | 230.2371 | 170.7341 | 228.3251 | 153.1247
2012-10-31 07:39 | 24.4968 | 250.2547 | 190.7949 | 248.3583 | 173.3259 | 74.8611 | 0.014411 | 0.35545 | 0.005122 | 24.6655 | 2.4658 | 39.2344 | 96.7454 | 15.9112 | 20.0412 | 5.1609 | 96.7506 | 230.2135 | 170.7537 | 228.3171 | 153.2847
2012-10-31 07:39 | 24.4923 | 250.2307 | 190.8454 | 248.389 | 173.3019 | 74.8606 | 0.014389 | 0.35556 | 0.005116 | 24.7102 | 2.4658 | 39.2341 | 96.7436 | 15.9113 | 20.0006 | 5.1609 | 96.7487 | 230.2301 | 170.8448 | 228.3884 | 153.3013
2012-10-31 07:39 | 24.4886 | 250.2934 | 190.8653 | 248.3932 | 173.1459 | 74.8519 | 0.014404 | 0.35548 | 0.00512 | 24.6795 | 2.4658 | 39.2334 | 96.7398 | 15.9113 | 20.0049 | 5.1603 | 96.745 | 230.2885 | 170.8604 | 228.3883 | 153.141
2012-10-31 07:39 | 24.4879 | 250.3006 | 190.9196 | 248.3846 | 172.9382 | 74.8733 | 0.014401 | 0.35556 | 0.00512 | 24.6896 | 2.4657 | 39.2325 | 96.7361 | 15.9112 | 20.0082 | 5.1618 | 96.7412 | 230.2924 | 170.9114 | 228.3764 | 152.93
2012-10-31 07:39 | 24.4886 | 250.2817 | 190.9203 | 248.4049 | 172.9428 | 74.8606 | 0.014398 | 0.35557 | 0.005119 | 24.6957 | 2.4656 | 39.2313 | 96.7302 | 15.9112 | 20.0129 | 5.1609 | 96.7353 | 230.2688 | 170.9074 | 228.392 | 152.9299
2012-10-31 07:39 | 24.4946 | 250.2564 | 190.9302 | 248.4148 | 173.0035 | 74.8571 | 0.014411 | 0.3555 | 0.005123 | 24.6684 | 2.4656 | 39.2308 | 96.7278 | 15.9112 | 19.9868 | 5.1606 | 96.7329 | 230.2696 | 170.9434 | 228.428 | 153.0167
2012-10-31 07:39 | 24.4894 | 250.2551 | 190.9368 | 248.4018 | 173.0803 | 74.8583 | 0.014408 | 0.35557 | 0.005123 | 24.6786 | 2.4656 | 39.2307 | 96.7272 | 15.9112 | 19.9937 | 5.1607 | 96.7323 | 230.2614 | 170.9431 | 228.4081 | 153.0866
2012-10-31 07:39 | 24.4938 | 250.2556 | 190.9333 | 248.3671 | 173.1276 | 74.8531 | 0.014392 | 0.35557 | 0.005117 | 24.706 | 2.4655 | 39.2291 | 96.7198 | 15.9111 | 20.0061 | 5.1604 | 96.7249 | 230.2495 | 170.9272 | 228.361 | 153.1215
2012-10-31 07:39 | 24.4938 | 250.2674 | 190.9333 | 248.4257 | 173.1823 | 74.864 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4654 | 39.2277 | 96.7127 | 15.9112 | 20.0141 | 5.1611 | 96.7178 | 230.2533 | 170.9192 | 228.4116 | 153.1682
2012-10-31 07:39 | 24.4901 | 250.2324 | 190.9886 | 248.379 | 173.1357 | 74.86 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4654 | 39.2271 | 96.7101 | 15.9111 | 20.0104 | 5.1608 | 96.7153 | 230.222 | 170.9782 | 228.3686 | 153.1253
2012-10-31 07:39 | 24.4923 | 250.2698 | 190.979 | 248.4282 | 173.2199 | 74.8623 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4653 | 39.2262 | 96.7055 | 15.9111 | 19.9885 | 5.161 | 96.7106 | 230.2813 | 170.9905 | 228.4397 | 153.2314
2012-10-31 07:39 | 24.4894 | 250.2747 | 190.9761 | 248.4018 | 173.1857 | 74.8617 | 0.014408 | 0.35554 | 0.005123 | 24.6766 | 2.4653 | 39.2259 | 96.7042 | 15.9111 | 20.0418 | 5.161 | 96.7093 | 230.2329 | 170.9343 | 228.36 | 153.1439
2012-10-31 07:39 | 24.4826 | 250.2483 | 190.985 | 248.4497 | 173.1321 | 74.8681 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4652 | 39.2239 | 96.6944 | 15.9111 | 20.015 | 5.1614 | 96.6995 | 230.2333 | 170.97 | 228.4347 | 153.1171
2012-10-31 07:39 | 24.4796 | 250.2766 | 190.9545 | 248.4624 | 173.1837 | 74.8698 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4652 | 39.2232 | 96.6911 | 15.911 | 19.9518 | 5.1615 | 96.6962 | 230.3248 | 171.0027 | 228.5106 | 153.2319
2012-10-31 07:39 | 24.4789 | 250.3189 | 190.997 | 248.4382 | 173.0932 | 74.8716 | 0.01442 | 0.35558 | 0.005128 | 24.6591 | 2.4651 | 39.2223 | 96.6865 | 15.9111 | 19.9711 | 5.1616 | 96.6916 | 230.3478 | 171.0259 | 228.4671 | 153.1221
2012-10-31 07:40 | 24.4729 | 250.2816 | 190.9635 | 248.4088 | 173.0403 | 74.8796 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4649 | 39.2199 | 96.6744 | 15.9111 | 19.9772 | 5.1622 | 96.6795 | 230.3044 | 170.9863 | 228.4316 | 153.0631
2012-10-31 07:40 | 24.4707 | 250.2638 | 190.9652 | 248.43 | 173.1631 | 74.8617 | 0.014404 | 0.35568 | 0.005123 | 24.6935 | 2.4648 | 39.2182 | 96.6665 | 15.9111 | 19.987 | 5.161 | 96.6716 | 230.2768 | 170.9782 | 228.443 | 153.1761
2012-10-31 07:40 | 24.4856 | 250.2943 | 190.9644 | 248.4606 | 173.264 | 74.8721 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4648 | 39.2175 | 96.6623 | 15.9111 | 20.0099 | 5.1617 | 96.6674 | 230.2844 | 170.9545 | 228.4507 | 153.2541
2012-10-31 07:40 | 24.4707 | 250.2677 | 191.0438 | 248.4339 | 173.2959 | 74.871 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4648 | 39.2176 | 96.6628 | 15.9112 | 19.999 | 5.1616 | 96.6679 | 230.2687 | 171.0448 | 228.4349 | 153.2969
2012-10-31 07:40 | 24.4751 | 250.2526 | 191.0286 | 248.4657 | 173.3394 | 74.8716 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4648 | 39.2184 | 96.666 | 15.9113 | 20.0195 | 5.1616 | 96.6712 | 230.2331 | 171.0091 | 228.4462 | 153.3199
2012-10-31 07:40 | 24.4744 | 250.2323 | 191.0554 | 248.4767 | 173.4754 | 74.886 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4648 | 39.2174 | 96.6621 | 15.9111 | 20.0389 | 5.1626 | 96.6673 | 230.1934 | 171.0165 | 228.4378 | 153.4365
2012-10-31 07:40 | 24.4766 | 250.258 | 191.0733 | 248.4868 | 173.4073 | 74.8756 | 0.014414 | 0.35568 | 0.005127 | 24.6764 | 2.4648 | 39.2172 | 96.6617 | 15.9111 | 20.0571 | 5.1619 | 96.6668 | 230.2009 | 171.0162 | 228.4297 | 153.3502
2012-10-31 07:40 | 24.4714 | 250.288 | 191.1742 | 248.4503 | 173.3474 | 74.871 | 0.01442 | 0.35568 | 0.005129 | 24.6661 | 2.4647 | 39.2157 | 96.6534 | 15.9112 | 19.9917 | 5.1616 | 96.6585 | 230.2963 | 171.1825 | 228.4586 | 153.3557
2012-10-31 07:40 | 24.4766 | 250.2893 | 191.144 | 248.475 | 173.3409 | 74.8617 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4646 | 39.2147 | 96.6499 | 15.911 | 20.009 | 5.161 | 96.655 | 230.2803 | 171.135 | 228.466 | 153.3319
2012-10-31 07:40 | 24.4789 | 250.2642 | 191.1581 | 248.45 | 173.3901 | 74.8652 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4646 | 39.2141 | 96.6462 | 15.911 | 20.0474 | 5.1612 | 96.6513 | 230.2168 | 171.1107 | 228.4026 | 153.3427
2012-10-31 07:40 | 24.4781 | 250.2751 | 191.1652 | 248.4804 | 173.3424 | 74.8635 | 0.014417 | 0.35564 | 0.005127 | 24.6682 | 2.4646 | 39.2144 | 96.648 | 15.911 | 20.0385 | 5.1611 | 96.6531 | 230.2366 | 171.1267 | 228.4419 | 153.3039
2012-10-31 07:40 | 24.4774 | 250.294 | 191.2116 | 248.4993 | 173.4315 | 74.8768 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4646 | 39.2138 | 96.6453 | 15.9109 | 20.0619 | 5.162 | 96.6504 | 230.2321 | 171.1497 | 228.4374 | 153.3696
2012-10-31 07:40 | 24.4774 | 250.3057 | 191.2077 | 248.4915 | 173.3729 | 74.8721 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4645 | 39.2126 | 96.6394 | 15.911 | 20.0579 | 5.1617 | 96.6445 | 230.2478 | 171.1498 | 228.4336 | 153.315
2012-10-31 07:40 | 24.4714 | 250.2723 | 191.2292 | 248.5129 | 173.3123 | 74.871 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4645 | 39.212 | 96.6365 | 15.911 | 20.0519 | 5.1616 | 96.6416 | 230.2204 | 171.1773 | 228.461 | 153.2604
2012-10-31 07:40 | 24.4834 | 250.2961 | 191.2215 | 248.5288 | 173.2852 | 74.8594 | 0.01443 | 0.35564 | 0.005132 | 24.646 | 2.4645 | 39.2119 | 96.6358 | 15.911 | 20.0238 | 5.1608 | 96.6409 | 230.2723 | 171.1977 | 228.505 | 153.2614
2012-10-31 07:40 | 24.4714 | 250.288 | 191.1938 | 248.4894 | 173.238 | 74.8698 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4644 | 39.211 | 96.631 | 15.9111 | 20.0559 | 5.1615 | 96.6361 | 230.2321 | 171.1379 | 228.4335 | 153.1821
2012-10-31 07:40 | 24.4796 | 250.261 | 191.2138 | 248.5484 | 173.1955 | 74.8692 | 0.014408 | 0.35567 | 0.005124 | 24.6856 | 2.4643 | 39.2101 | 96.6271 | 15.911 | 20.0842 | 5.1615 | 96.6322 | 230.1768 | 171.1296 | 228.4642 | 153.1113
2012-10-31 07:40 | 24.4729 | 250.3012 | 191.1757 | 248.4987 | 173.3216 | 74.8704 | 0.014386 | 0.3557 | 0.005117 | 24.7254 | 2.4643 | 39.2087 | 96.6211 | 15.9108 | 20.0695 | 5.1616 | 96.6262 | 230.2317 | 171.1062 | 228.4292 | 153.2521
2012-10-31 07:40 | 24.4707 | 250.3146 | 191.1735 | 248.5043 | 173.4405 | 74.8716 | 0.014411 | 0.3557 | 0.005126 | 24.6825 | 2.4643 | 39.2088 | 96.6213 | 15.9109 | 20.0472 | 5.1616 | 96.6264 | 230.2674 | 171.1263 | 228.4571 | 153.3933
2012-10-31 07:40 | 24.4699 | 250.3099 | 191.2395 | 248.5309 | 173.4045 | 74.8721 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4642 | 39.207 | 96.6126 | 15.9109 | 20.0063 | 5.1617 | 96.6177 | 230.3036 | 171.2332 | 228.5246 | 153.3982
2012-10-31 07:40 | 24.4699 | 250.3138 | 191.212 | 248.5348 | 173.3733 | 74.8768 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4641 | 39.2061 | 96.608 | 15.9109 | 20.0504 | 5.162 | 96.6131 | 230.2634 | 171.1616 | 228.4844 | 153.3229
2012-10-31 07:40 | 24.4714 | 250.3114 | 191.2213 | 248.6106 | 173.3005 | 74.8716 | 0.01442 | 0.35558 | 0.005128 | 24.6591 | 2.4641 | 39.206 | 96.6083 | 15.9108 | 20.068 | 5.1616 | 96.6134 | 230.2434 | 171.1533 | 228.5426 | 153.2325
2012-10-31 07:40 | 24.4662 | 250.2867 | 191.2476 | 248.535 | 173.4047 | 74.8687 | 0.014414 | 0.35571 | 0.005127 | 24.6784 | 2.4641 | 39.2053 | 96.6047 | 15.9107 | 20.0387 | 5.1614 | 96.6099 | 230.248 | 171.2089 | 228.4963 | 153.366
2012-10-31 07:40 | 24.4662 | 250.3688 | 191.2279 | 248.5272 | 173.4047 | 74.8773 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.464 | 39.2043 | 96.6005 | 15.9107 | 20.0587 | 5.162 | 96.6056 | 230.3101 | 171.1692 | 228.4685 | 153.346
2012-10-31 07:40 | 24.4632 | 250.3345 | 191.221 | 248.5633 | 173.3666 | 74.8692 | 0.014404 | 0.35571 | 0.005124 | 24.6955 | 2.4639 | 39.2033 | 96.5948 | 15.9108 | 20.0397 | 5.1615 | 96.5999 | 230.2948 | 171.1813 | 228.5236 | 153.3269
2012-10-31 07:40 | 24.4729 | 250.3481 | 191.2896 | 248.5378 | 173.2981 | 74.8733 | 0.014389 | 0.35558 | 0.005116 | 24.7122 | 2.464 | 39.2041 | 96.5992 | 15.9107 | 20.0173 | 5.1618 | 96.6043 | 230.3308 | 171.2723 | 228.5205 | 153.2808
2012-10-31 07:40 | 24.4587 | 250.3026 | 191.1811 | 248.5314 | 173.3269 | 74.8733 | 0.014404 | 0.3557 | 0.005123 | 24.6945 | 2.4639 | 39.2022 | 96.5896 | 15.9108 | 20.0512 | 5.1618 | 96.5948 | 230.2514 | 171.1299 | 228.4802 | 153.2757
2012-10-31 07:40 | 24.4587 | 250.3691 | 191.2126 | 248.5432 | 173.2488 | 74.8796 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4638 | 39.2012 | 96.5846 | 15.9108 | 20.0553 | 5.1622 | 96.5897 | 230.3138 | 171.1573 | 228.4879 | 153.1935
2012-10-31 07:41 | 24.4707 | 250.385 | 191.2403 | 248.5317 | 173.2334 | 74.8762 | 0.014423 | 0.35571 | 0.00513 | 24.663 | 2.4638 | 39.2004 | 96.5805 | 15.9108 | 20.0111 | 5.162 | 96.5857 | 230.3739 | 171.2292 | 228.5206 | 153.2223
2012-10-31 07:41 | 24.4662 | 250.3766 | 191.2004 | 248.5663 | 173.3227 | 74.8883 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4637 | 39.1998 | 96.5774 | 15.9108 | 20.0668 | 5.1628 | 96.5825 | 230.3098 | 171.1336 | 228.4995 | 153.2559
2012-10-31 07:41 | 24.4579 | 250.3292 | 191.2 | 248.5424 | 173.2128 | 74.8791 | 0.014395 | 0.35563 | 0.005119 | 24.7049 | 2.4637 | 39.1992 | 96.5758 | 15.9106 | 20.0304 | 5.1622 | 96.5809 | 230.2988 | 171.1696 | 228.512 | 153.1824
2012-10-31 07:41 | 24.4692 | 250.3288 | 191.2152 | 248.5263 | 173.1148 | 74.8872 | 0.014401 | 0.35571 | 0.005123 | 24.7006 | 2.4636 | 39.1974 | 96.566 | 15.9107 | 20.0096 | 5.1627 | 96.5711 | 230.3192 | 171.2056 | 228.5167 | 153.1052
2012-10-31 07:41 | 24.4602 | 250.3471 | 191.1748 | 248.5799 | 173.2151 | 74.8768 | 0.014401 | 0.3557 | 0.005122 | 24.6996 | 2.4636 | 39.1977 | 96.5684 | 15.9106 | 20.0247 | 5.162 | 96.5736 | 230.3224 | 171.1501 | 228.5552 | 153.1904
2012-10-31 07:41 | 24.4609 | 250.3283 | 191.1323 | 248.5258 | 173.1846 | 74.8744 | 0.014411 | 0.35561 | 0.005125 | 24.6765 | 2.4636 | 39.1966 | 96.5643 | 15.9104 | 20.0294 | 5.1618 | 96.5694 | 230.2989 | 171.1029 | 228.4964 | 153.1552
2012-10-31 07:41 | 24.4699 | 250.3725 | 191.153 | 248.5583 | 173.2248 | 74.8837 | 0.014414 | 0.35564 | 0.005126 | 24.6734 | 2.4635 | 39.1959 | 96.5605 | 15.9104 | 20.0384 | 5.1625 | 96.5656 | 230.3341 | 171.1146 | 228.5199 | 153.1864
2012-10-31 07:41 | 24.4707 | 250.3576 | 191.1538 | 248.5943 | 173.2764 | 74.8623 | 0.014411 | 0.35567 | 0.005126 | 24.6805 | 2.4635 | 39.1951 | 96.5565 | 15.9105 | 19.983 | 5.161 | 96.5616 | 230.3746 | 171.1708 | 228.6113 | 153.2934
2012-10-31 07:41 | 24.4654 | 250.3836 | 191.1368 | 248.5342 | 173.1617 | 74.8837 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4634 | 39.1941 | 96.5509 | 15.9105 | 19.9576 | 5.1625 | 96.556 | 230.426 | 171.1792 | 228.5766 | 153.2041
2012-10-31 07:41 | 24.4684 | 250.4061 | 191.1555 | 248.5646 | 172.9382 | 74.8802 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4634 | 39.1942 | 96.5516 | 15.9105 | 19.9807 | 5.1622 | 96.5567 | 230.4254 | 171.1748 | 228.5839 | 152.9575
2012-10-31 07:41 | 24.4774 | 250.38 | 191.1055 | 248.5814 | 172.9628 | 74.8768 | 0.014401 | 0.35573 | 0.005123 | 24.7016 | 2.4633 | 39.1931 | 96.5461 | 15.9105 | 19.9857 | 5.162 | 96.5512 | 230.3943 | 171.1198 | 228.5957 | 152.9771
2012-10-31 07:41 | 24.4692 | 250.3444 | 191.0541 | 248.5771 | 172.8179 | 74.871 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4633 | 39.193 | 96.5455 | 15.9105 | 19.9574 | 5.1616 | 96.5506 | 230.387 | 171.0967 | 228.6197 | 152.8605
2012-10-31 07:41 | 24.4602 | 250.3706 | 191.0373 | 248.576 | 172.9378 | 74.8762 | 0.014414 | 0.35571 | 0.005127 | 24.6784 | 2.4633 | 39.1926 | 96.5447 | 15.9104 | 19.9444 | 5.162 | 96.5498 | 230.4262 | 171.0929 | 228.6316 | 152.9934
2012-10-31 07:41 | 24.4617 | 250.3486 | 191.0152 | 248.5736 | 173.033 | 74.8768 | 0.014404 | 0.35571 | 0.005124 | 24.6955 | 2.4633 | 39.1924 | 96.5433 | 15.9104 | 19.9539 | 5.162 | 96.5484 | 230.3947 | 171.0613 | 228.6197 | 153.0791
2012-10-31 07:41 | 24.4662 | 250.357 | 191.0786 | 248.5507 | 172.9946 | 74.8739 | 0.014408 | 0.35579 | 0.005126 | 24.6936 | 2.4633 | 39.1917 | 96.5394 | 15.9105 | 20.0186 | 5.1618 | 96.5445 | 230.3384 | 171.06 | 228.5321 | 152.976
2012-10-31 07:41 | 24.4684 | 250.3201 | 191.0572 | 248.5998 | 172.9499 | 74.8773 | 0.014417 | 0.35564 | 0.005127 | 24.6682 | 2.4632 | 39.1901 | 96.5316 | 15.9105 | 19.9887 | 5.162 | 96.5368 | 230.3314 | 171.0685 | 228.6111 | 152.9612
2012-10-31 07:41 | 24.4587 | 250.3573 | 190.9925 | 248.5745 | 173.03 | 74.8744 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4631 | 39.1892 | 96.5273 | 15.9105 | 20.0071 | 5.1618 | 96.5324 | 230.3502 | 170.9854 | 228.5674 | 153.0229
2012-10-31 07:41 | 24.4602 | 250.3979 | 191.0097 | 248.5564 | 173.0355 | 74.8727 | 0.014408 | 0.35571 | 0.005125 | 24.6886 | 2.4631 | 39.1889 | 96.5263 | 15.9104 | 20.0206 | 5.1617 | 96.5315 | 230.3773 | 170.9891 | 228.5358 | 153.0149
2012-10-31 07:41 | 24.4572 | 250.3519 | 191.0028 | 248.5417 | 172.9973 | 74.871 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4631 | 39.1883 | 96.5229 | 15.9104 | 19.9976 | 5.1616 | 96.528 | 230.3543 | 171.0052 | 228.5441 | 152.9997
2012-10-31 07:41 | 24.4632 | 250.3188 | 191.001 | 248.6063 | 172.9369 | 74.8664 | 0.014398 | 0.35571 | 0.005122 | 24.7058 | 2.4631 | 39.1886 | 96.525 | 15.9103 | 20.0357 | 5.1613 | 96.5301 | 230.2831 | 170.9653 | 228.5706 | 152.9012
2012-10-31 07:41 | 24.4617 | 250.3564 | 190.972 | 248.597 | 173.0174 | 74.8773 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4631 | 39.188 | 96.5221 | 15.9103 | 19.982 | 5.162 | 96.5273 | 230.3744 | 170.99 | 228.615 | 153.0354
2012-10-31 07:41 | 24.4549 | 250.3575 | 190.9219 | 248.6176 | 173.077 | 74.875 | 0.014389 | 0.35564 | 0.005117 | 24.7162 | 2.4631 | 39.1881 | 96.5234 | 15.9102 | 19.9792 | 5.1619 | 96.5285 | 230.3783 | 170.9427 | 228.6384 | 153.0978
2012-10-31 07:41 | 24.4632 | 250.3658 | 190.946 | 248.6024 | 173.0345 | 74.8802 | 0.014392 | 0.35568 | 0.005119 | 24.7141 | 2.463 | 39.1871 | 96.5189 | 15.9101 | 19.9996 | 5.1622 | 96.524 | 230.3662 | 170.9464 | 228.6028 | 153.0349
2012-10-31 07:41 | 24.4632 | 250.3814 | 190.9774 | 248.6063 | 172.9447 | 74.8716 | 0.014395 | 0.3557 | 0.00512 | 24.7099 | 2.463 | 39.1867 | 96.5167 | 15.9102 | 19.9514 | 5.1616 | 96.5218 | 230.43 | 171.026 | 228.6549 | 152.9933
2012-10-31 07:41 | 24.4617 | 250.3486 | 190.9798 | 248.5892 | 172.7401 | 74.8768 | 0.014408 | 0.35567 | 0.005124 | 24.6856 | 2.463 | 39.1858 | 96.5127 | 15.9101 | 20.0061 | 5.162 | 96.5178 | 230.3425 | 170.9737 | 228.5831 | 152.734
2012-10-31 07:41 | 24.4669 | 250.3695 | 190.9182 | 248.6061 | 172.5345 | 74.8611 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4629 | 39.1847 | 96.5074 | 15.9101 | 19.9832 | 5.1609 | 96.5125 | 230.3863 | 170.935 | 228.6229 | 152.5513
2012-10-31 07:41 | 24.4587 | 250.3456 | 190.8707 | 248.5666 | 172.8113 | 74.8646 | 0.014404 | 0.35571 | 0.005124 | 24.6955 | 2.4629 | 39.1844 | 96.506 | 15.9101 | 19.979 | 5.1612 | 96.5111 | 230.3666 | 170.8917 | 228.5876 | 152.8323
2012-10-31 07:41 | 24.4617 | 250.4072 | 190.8698 | 248.6009 | 172.9471 | 74.8727 | 0.014389 | 0.35564 | 0.005117 | 24.7162 | 2.4628 | 39.1834 | 96.5015 | 15.91 | 20.0181 | 5.1617 | 96.5066 | 230.3891 | 170.8517 | 228.5828 | 152.929
2012-10-31 07:41 | 24.4602 | 250.3588 | 190.8762 | 248.5916 | 172.9456 | 74.8721 | 0.014404 | 0.35568 | 0.005123 | 24.6935 | 2.4628 | 39.1834 | 96.5018 | 15.9099 | 19.9524 | 5.1617 | 96.5069 | 230.4064 | 170.9238 | 228.6392 | 152.9932
2012-10-31 07:42 | 24.4609 | 250.383 | 190.8101 | 248.5962 | 172.8487 | 74.875 | 0.014411 | 0.35558 | 0.005124 | 24.6745 | 2.4628 | 39.1825 | 96.4974 | 15.91 | 19.9612 | 5.1619 | 96.5025 | 230.4218 | 170.8489 | 228.635 | 152.8875
2012-10-31 07:42 | 24.4535 | 250.3521 | 190.8577 | 248.5654 | 172.8882 | 74.8779 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4628 | 39.1825 | 96.4985 | 15.9098 | 19.9618 | 5.1621 | 96.5036 | 230.3903 | 170.8959 | 228.6036 | 152.9264
2012-10-31 07:42 | 24.4564 | 250.3277 | 190.8527 | 248.5761 | 172.7153 | 74.8825 | 0.014392 | 0.35554 | 0.005117 | 24.704 | 2.4596 | 39.1305 | 96.2435 | 15.9096 | 19.9888 | 5.1624 | 96.2486 | 230.3389 | 170.8639 | 228.5873 | 152.7265
2012-10-31 07:42 | 24.4549 | 250.3184 | 190.8434 | 248.5198 | 172.6513 | 74.875 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.4566 | 39.0827 | 96.0105 | 15.9093 | 19.9832 | 5.1619 | 96.0156 | 230.3352 | 170.8602 | 228.5366 | 152.6681
2012-10-31 07:42 | 24.4594 | 250.362 | 190.8086 | 248.5595 | 172.5348 | 74.8611 | 0.014401 | 0.35547 | 0.005119 | 24.6836 | 2.4559 | 39.0721 | 95.959 | 15.9092 | 20.0078 | 5.1609 | 95.9641 | 230.3542 | 170.8008 | 228.5517 | 152.527
2012-10-31 07:42 | 24.4564 | 250.316 | 190.7427 | 248.5722 | 172.9301 | 74.8658 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4555 | 39.0649 | 95.9234 | 15.9092 | 19.9928 | 5.1612 | 95.9286 | 230.3232 | 170.7499 | 228.5794 | 152.9373
2012-10-31 07:42 | 24.4497 | 250.2975 | 190.7714 | 248.542 | 173.107 | 74.8542 | 0.014382 | 0.35534 | 0.00511 | 24.7071 | 2.4552 | 39.061 | 95.9039 | 15.9093 | 19.9901 | 5.1604 | 95.909 | 230.3074 | 170.7813 | 228.5519 | 153.1169
2012-10-31 07:42 | 24.4505 | 250.3179 | 190.8272 | 248.5506 | 173.2015 | 74.8496 | 0.014379 | 0.3554 | 0.00511 | 24.7163 | 2.4552 | 39.0609 | 95.9039 | 15.9092 | 19.9869 | 5.1601 | 95.909 | 230.331 | 170.8403 | 228.5637 | 153.2146
2012-10-31 07:42 | 24.4467 | 250.318 | 190.8234 | 248.582 | 173.4829 | 74.864 | 0.014392 | 0.35542 | 0.005115 | 24.696 | 2.4556 | 39.0663 | 95.9308 | 15.9091 | 19.975 | 5.1611 | 95.936 | 230.343 | 170.8484 | 228.607 | 153.5079
2012-10-31 07:42 | 24.449 | 250.3281 | 190.8571 | 248.5178 | 173.5594 | 74.8588 | 0.014386 | 0.35542 | 0.005113 | 24.7063 | 2.4559 | 39.0715 | 95.9564 | 15.9091 | 20.0094 | 5.1608 | 95.9615 | 230.3187 | 170.8477 | 228.5084 | 153.55
2012-10-31 07:42 | 24.431 | 250.314 | 190.8705 | 248.5194 | 173.7289 | 74.8594 | 0.014386 | 0.35531 | 0.005111 | 24.6982 | 2.4563 | 39.0786 | 95.9902 | 15.9093 | 19.9433 | 5.1608 | 95.9953 | 230.3707 | 170.9272 | 228.5761 | 153.7856
2012-10-31 07:42 | 24.4363 | 250.2998 | 190.9426 | 248.5364 | 174.0194 | 74.8519 | 0.014376 | 0.35525 | 0.005107 | 24.7115 | 2.4569 | 39.0878 | 96.0358 | 15.9093 | 19.9606 | 5.1603 | 96.0409 | 230.3392 | 170.982 | 228.5758 | 154.0588
2012-10-31 07:42 | 24.4348 | 250.2865 | 191.0119 | 248.4997 | 173.2717 | 74.8675 | 0.014386 | 0.35527 | 0.005111 | 24.6953 | 2.4615 | 39.1615 | 96.3964 | 15.9095 | 19.9351 | 5.1614 | 96.4015 | 230.3514 | 171.0768 | 228.5646 | 153.3366
2012-10-31 07:42 | 24.4258 | 250.3284 | 190.9282 | 248.5103 | 172.4699 | 74.8675 | 0.014382 | 0.3553 | 0.00511 | 24.7041 | 2.4628 | 39.1825 | 96.4991 | 15.9097 | 19.9702 | 5.1614 | 96.5042 | 230.3582 | 170.958 | 228.5401 | 152.4997
2012-10-31 07:42 | 24.428 | 250.3188 | 190.8125 | 248.5047 | 172.9056 | 74.8687 | 0.014376 | 0.3553 | 0.005108 | 24.7145 | 2.4636 | 39.1948 | 96.5597 | 15.9097 | 19.9443 | 5.1614 | 96.5648 | 230.3745 | 170.8682 | 228.5604 | 152.9613
2012-10-31 07:42 | 24.4318 | 250.3031 | 190.836 | 248.4811 | 172.9055 | 74.871 | 0.014398 | 0.35528 | 0.005115 | 24.6756 | 2.4642 | 39.2057 | 96.6125 | 15.9098 | 19.9361 | 5.1616 | 96.6176 | 230.367 | 170.8999 | 228.545 | 152.9694
2012-10-31 07:42 | 24.4183 | 250.3365 | 190.7675 | 248.4637 | 173.0365 | 74.8594 | 0.014392 | 0.35531 | 0.005114 | 24.688 | 2.4649 | 39.2156 | 96.6617 | 15.9098 | 19.9426 | 5.1608 | 96.6668 | 230.3939 | 170.8249 | 228.5211 | 153.0939
2012-10-31 07:42 | 24.4288 | 250.3001 | 190.8212 | 248.4781 | 173.1837 | 74.86 | 0.014376 | 0.3554 | 0.005109 | 24.7215 | 2.4652 | 39.2208 | 96.6866 | 15.9098 | 19.921 | 5.1608 | 96.6917 | 230.3791 | 170.9002 | 228.5571 | 153.2627
2012-10-31 07:42 | 24.4303 | 250.3211 | 190.8188 | 248.4796 | 173.2282 | 74.8785 | 0.014389 | 0.35547 | 0.005115 | 24.7041 | 2.4654 | 39.2246 | 96.7056 | 15.9098 | 19.9506 | 5.1621 | 96.7107 | 230.3705 | 170.8682 | 228.529 | 153.2776
2012-10-31 07:42 | 24.4228 | 250.3332 | 190.8584 | 248.4916 | 172.9941 | 74.8669 | 0.014395 | 0.35545 | 0.005117 | 24.6929 | 2.4657 | 39.228 | 96.7231 | 15.9097 | 19.9632 | 5.1613 | 96.7282 | 230.37 | 170.8952 | 228.5284 | 153.0309
2012-10-31 07:42 | 24.4243 | 250.276 | 190.7853 | 248.4736 | 172.9996 | 74.8796 | 0.014404 | 0.35547 | 0.00512 | 24.6784 | 2.4657 | 39.2286 | 96.7253 | 15.9099 | 19.9406 | 5.1622 | 96.7304 | 230.3354 | 170.8447 | 228.533 | 153.059
2012-10-31 07:42 | 24.4295 | 250.3203 | 190.873 | 248.4514 | 172.9579 | 74.8727 | 0.014389 | 0.35544 | 0.005114 | 24.7021 | 2.4657 | 39.2288 | 96.7263 | 15.9099 | 19.9578 | 5.1617 | 96.7314 | 230.3625 | 170.9152 | 228.4936 | 153.0001
2012-10-31 07:42 | 24.4235 | 250.3456 | 190.808 | 248.4532 | 172.8816 | 74.8756 | 0.014401 | 0.35548 | 0.005119 | 24.6846 | 2.4657 | 39.2293 | 96.728 | 15.91 | 19.9358 | 5.1619 | 96.7331 | 230.4098 | 170.8722 | 228.5174 | 152.9458
2012-10-31 07:42 | 24.4235 | 250.2557 | 190.7923 | 248.4219 | 173.0495 | 74.8791 | 0.014404 | 0.35554 | 0.005121 | 24.6834 | 2.4658 | 39.2306 | 96.7348 | 15.9099 | 19.9077 | 5.1622 | 96.7399 | 230.348 | 170.8846 | 228.5142 | 153.1418
2012-10-31 07:42 | 24.4265 | 250.2821 | 190.7521 | 248.4171 | 173.0525 | 74.871 | 0.014376 | 0.35558 | 0.005112 | 24.7346 | 2.4658 | 39.2308 | 96.7358 | 15.9099 | 19.9067 | 5.1616 | 96.7409 | 230.3754 | 170.8454 | 228.5104 | 153.1458
2012-10-31 07:42 | 24.422 | 250.2347 | 190.7476 | 248.397 | 173.0285 | 74.8744 | 0.014417 | 0.35548 | 0.005125 | 24.6572 | 2.4658 | 39.2303 | 96.7326 | 15.91 | 19.9022 | 5.1618 | 96.7377 | 230.3325 | 170.8454 | 228.4948 | 153.1263
2012-10-31 07:42 | 24.4288 | 250.2923 | 190.7701 | 248.4507 | 173.0626 | 74.8675 | 0.014389 | 0.35558 | 0.005116 | 24.7122 | 2.4657 | 39.2292 | 96.7277 | 15.91 | 19.905 | 5.1614 | 96.7328 | 230.3873 | 170.8651 | 228.5457 | 153.1576
2012-10-31 07:43 | 24.4176 | 250.2928 | 190.7943 | 248.4004 | 172.8288 | 74.8704 | 0.014411 | 0.35557 | 0.005124 | 24.6734 | 2.4657 | 39.2292 | 96.7281 | 15.9099 | 19.9018 | 5.1616 | 96.7333 | 230.391 | 170.8925 | 228.4986 | 152.927
2012-10-31 07:43 | 24.4176 | 250.2576 | 190.7511 | 248.3887 | 172.8366 | 74.8716 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4658 | 39.2298 | 96.7312 | 15.9099 | 19.9058 | 5.1616 | 96.7363 | 230.3518 | 170.8453 | 228.4829 | 152.9308
2012-10-31 07:43 | 24.425 | 250.2572 | 190.7388 | 248.3921 | 172.8323 | 74.8773 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4657 | 39.2294 | 96.7283 | 15.9099 | 19.9574 | 5.162 | 96.7335 | 230.2998 | 170.7814 | 228.4347 | 152.8749
2012-10-31 07:43 | 24.425 | 250.2572 | 190.6995 | 248.4 | 172.8401 | 74.8744 | 0.014392 | 0.35557 | 0.005117 | 24.706 | 2.4657 | 39.229 | 96.7256 | 15.9101 | 19.8811 | 5.1618 | 96.7308 | 230.3761 | 170.8184 | 228.5189 | 152.959
2012-10-31 07:43 | 24.431 | 250.2788 | 190.6898 | 248.4216 | 172.811 | 74.8704 | 0.014395 | 0.35556 | 0.005118 | 24.6999 | 2.4657 | 39.2285 | 96.7238 | 15.91 | 19.863 | 5.1616 | 96.7289 | 230.4158 | 170.8268 | 228.5586 | 152.948
2012-10-31 07:43 | 24.434 | 250.2467 | 190.7282 | 248.4559 | 172.7827 | 74.8756 | 0.014382 | 0.35563 | 0.005115 | 24.7272 | 2.4655 | 39.2267 | 96.7145 | 15.91 | 19.9262 | 5.1619 | 96.7196 | 230.3205 | 170.802 | 228.5297 | 152.8565
2012-10-31 07:43 | 24.431 | 250.2241 | 190.7212 | 248.3708 | 172.6821 | 74.8825 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4655 | 39.2263 | 96.7131 | 15.91 | 19.863 | 5.1624 | 96.7182 | 230.3611 | 170.8582 | 228.5078 | 152.8191
2012-10-31 07:43 | 24.4303 | 250.2351 | 190.6734 | 248.374 | 172.7165 | 74.8872 | 0.014398 | 0.35551 | 0.005119 | 24.6918 | 2.4655 | 39.226 | 96.7115 | 15.91 | 19.9265 | 5.1627 | 96.7166 | 230.3086 | 170.7469 | 228.4475 | 152.79
2012-10-31 07:43 | 24.422 | 250.1487 | 190.6533 | 248.3931 | 172.6301 | 74.871 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4655 | 39.2258 | 96.7112 | 15.9099 | 19.9263 | 5.1616 | 96.7163 | 230.2224 | 170.727 | 228.4668 | 152.7038
2012-10-31 07:43 | 24.4213 | 250.234 | 190.633 | 248.4002 | 172.5084 | 74.8796 | 0.014392 | 0.35567 | 0.005119 | 24.713 | 2.4655 | 39.2253 | 96.7087 | 15.9099 | 19.8975 | 5.1622 | 96.7139 | 230.3365 | 170.7355 | 228.5027 | 152.6109
2012-10-31 07:43 | 24.4273 | 250.2126 | 190.5997 | 248.3866 | 172.6472 | 74.882 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4654 | 39.2243 | 96.703 | 15.91 | 19.9276 | 5.1624 | 96.7082 | 230.285 | 170.6721 | 228.459 | 152.7196
2012-10-31 07:43 | 24.4355 | 250.1817 | 190.5961 | 248.3987 | 172.6632 | 74.8716 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4653 | 39.2237 | 96.6997 | 15.91 | 19.9438 | 5.1616 | 96.7049 | 230.2379 | 170.6523 | 228.4549 | 152.7194
2012-10-31 07:43 | 24.4295 | 250.207 | 190.594 | 248.3966 | 172.747 | 74.875 | 0.014382 | 0.35563 | 0.005115 | 24.7272 | 2.4653 | 39.2232 | 96.6971 | 15.9101 | 19.9699 | 5.1619 | 96.7022 | 230.2371 | 170.6241 | 228.4267 | 152.7771
2012-10-31 07:43 | 24.434 | 250.2232 | 190.6417 | 248.4363 | 172.7398 | 74.8796 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4653 | 39.2221 | 96.6924 | 15.91 | 19.9182 | 5.1622 | 96.6976 | 230.305 | 170.7235 | 228.5181 | 152.8216
2012-10-31 07:43 | 24.4415 | 250.1877 | 190.6532 | 248.4047 | 172.595 | 74.8779 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4652 | 39.221 | 96.687 | 15.91 | 19.9698 | 5.1621 | 96.6921 | 230.2179 | 170.6834 | 228.4349 | 152.6252
2012-10-31 07:43 | 24.4377 | 250.1839 | 190.6179 | 248.3853 | 172.6458 | 74.8692 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4651 | 39.2206 | 96.6842 | 15.9101 | 19.9058 | 5.1615 | 96.6893 | 230.2781 | 170.7121 | 228.4795 | 152.74
2012-10-31 07:43 | 24.4385 | 250.1691 | 190.6109 | 248.39 | 172.7677 | 74.8744 | 0.014389 | 0.35564 | 0.005117 | 24.7162 | 2.4651 | 39.2203 | 96.6828 | 15.9101 | 19.8585 | 5.1618 | 96.6879 | 230.3106 | 170.7524 | 228.5315 | 152.9092
2012-10-31 07:43 | 24.44 | 250.1706 | 190.6674 | 248.415 | 172.7419 | 74.8716 | 0.014426 | 0.35554 | 0.005129 | 24.6458 | 2.4651 | 39.2193 | 96.6789 | 15.9099 | 19.9884 | 5.1616 | 96.684 | 230.1822 | 170.679 | 228.4266 | 152.7535
2012-10-31 07:43 | 24.4407 | 250.2143 | 190.5934 | 248.4 | 172.7543 | 74.882 | 0.014417 | 0.35566 | 0.005127 | 24.6692 | 2.465 | 39.2183 | 96.6734 | 15.91 | 19.9369 | 5.1624 | 96.6786 | 230.2774 | 170.6565 | 228.4631 | 152.8174
2012-10-31 07:43 | 24.4467 | 250.1616 | 190.6269 | 248.4256 | 172.7642 | 74.8843 | 0.014382 | 0.3556 | 0.005114 | 24.7252 | 2.465 | 39.218 | 96.6726 | 15.9099 | 19.9349 | 5.1625 | 96.6777 | 230.2267 | 170.692 | 228.4907 | 152.8293
2012-10-31 07:43 | 24.4497 | 250.192 | 190.6496 | 248.3973 | 172.9429 | 74.8773 | 0.014411 | 0.35561 | 0.005125 | 24.6765 | 2.465 | 39.2173 | 96.6691 | 15.9099 | 19.954 | 5.162 | 96.6742 | 230.238 | 170.6956 | 228.4433 | 152.9889
2012-10-31 07:43 | 24.4497 | 250.1764 | 190.7124 | 248.4286 | 172.9664 | 74.8756 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4649 | 39.2163 | 96.6645 | 15.9098 | 19.954 | 5.1619 | 96.6696 | 230.2224 | 170.7584 | 228.4746 | 153.0124
2012-10-31 07:43 | 24.4557 | 250.2097 | 190.6791 | 248.3916 | 172.8044 | 74.8814 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4649 | 39.2167 | 96.6671 | 15.9098 | 19.9439 | 5.1623 | 96.6722 | 230.2658 | 170.7352 | 228.4477 | 152.8605
2012-10-31 07:43 | 24.4549 | 250.205 | 190.7255 | 248.426 | 172.7333 | 74.8744 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4649 | 39.2165 | 96.6666 | 15.9097 | 19.9592 | 5.1618 | 96.6717 | 230.2458 | 170.7663 | 228.4668 | 152.7741
2012-10-31 07:43 | 24.452 | 250.206 | 190.7108 | 248.4348 | 172.6719 | 74.8785 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4648 | 39.2151 | 96.6588 | 15.9098 | 19.9844 | 5.1621 | 96.6639 | 230.2216 | 170.7264 | 228.4504 | 152.6875
2012-10-31 07:43 | 24.449 | 250.1639 | 190.7039 | 248.4201 | 172.6337 | 74.8941 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4648 | 39.2143 | 96.6554 | 15.9098 | 19.9613 | 5.1632 | 96.6605 | 230.2026 | 170.7426 | 228.4588 | 152.6724
2012-10-31 07:43 | 24.4407 | 250.1361 | 190.6799 | 248.4157 | 172.7113 | 74.8872 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4647 | 39.2131 | 96.6496 | 15.9097 | 19.9811 | 5.1627 | 96.6547 | 230.155 | 170.6988 | 228.4346 | 152.7302
2012-10-31 07:43 | 24.446 | 250.1766 | 190.6694 | 248.4249 | 172.8221 | 74.8727 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4647 | 39.2132 | 96.6507 | 15.9096 | 19.9342 | 5.1617 | 96.6559 | 230.2424 | 170.7352 | 228.4907 | 152.8879
2012-10-31 07:43 | 24.4437 | 250.2094 | 190.6946 | 248.45 | 172.769 | 74.8854 | 0.014414 | 0.35566 | 0.005126 | 24.6743 | 2.4647 | 39.2121 | 96.6451 | 15.9096 | 19.9841 | 5.1626 | 96.6502 | 230.2253 | 170.7105 | 228.4659 | 152.7849
2012-10-31 07:44 | 24.446 | 250.2 | 190.7009 | 248.4171 | 172.6346 | 74.8837 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4646 | 39.2109 | 96.639 | 15.9097 | 19.9743 | 5.1625 | 96.6441 | 230.2257 | 170.7266 | 228.4428 | 152.6603
2012-10-31 07:44 | 24.449 | 250.1522 | 190.7039 | 248.467 | 172.7352 | 74.8831 | 0.014392 | 0.3557 | 0.005119 | 24.7151 | 2.4646 | 39.2105 | 96.6374 | 15.9096 | 19.9653 | 5.1624 | 96.6425 | 230.1869 | 170.7386 | 228.5017 | 152.7699
2012-10-31 07:44 | 24.4482 | 250.1827 | 190.7109 | 248.4114 | 172.7344 | 74.8756 | 0.01442 | 0.35566 | 0.005129 | 24.6641 | 2.4645 | 39.209 | 96.6299 | 15.9096 | 19.9525 | 5.1619 | 96.6351 | 230.2302 | 170.7584 | 228.4589 | 152.7819
2012-10-31 07:44 | 24.4497 | 250.1451 | 190.7124 | 248.4247 | 172.7047 | 74.8785 | 0.014411 | 0.3557 | 0.005126 | 24.6825 | 2.4645 | 39.2088 | 96.6295 | 15.9095 | 19.962 | 5.1621 | 96.6347 | 230.1831 | 170.7504 | 228.4627 | 152.7427
2012-10-31 07:44 | 24.4527 | 250.1754 | 190.7194 | 248.4433 | 172.6804 | 74.8762 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4644 | 39.2081 | 96.6262 | 15.9095 | 20.0131 | 5.162 | 96.6313 | 230.1623 | 170.7063 | 228.4302 | 152.6673
2012-10-31 07:44 | 24.4467 | 250.1616 | 190.6859 | 248.3982 | 172.5182 | 74.8837 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4644 | 39.2077 | 96.6239 | 15.9096 | 20.0192 | 5.1625 | 96.629 | 230.1424 | 170.6667 | 228.379 | 152.499
2012-10-31 07:44 | 24.4542 | 250.1418 | 190.6855 | 248.4018 | 172.6702 | 74.8796 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4644 | 39.2066 | 96.6191 | 15.9094 | 19.9986 | 5.1622 | 96.6242 | 230.1432 | 170.6869 | 228.4032 | 152.6716
2012-10-31 07:44 | 24.4579 | 250.1767 | 190.6853 | 248.4446 | 172.7051 | 74.8733 | 0.014417 | 0.35561 | 0.005127 | 24.6662 | 2.4643 | 39.2058 | 96.6148 | 15.9095 | 20.0023 | 5.1618 | 96.6199 | 230.1744 | 170.683 | 228.4423 | 152.7028
2012-10-31 07:44 | 24.4564 | 250.1713 | 190.6995 | 248.404 | 172.606 | 74.8808 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4643 | 39.2058 | 96.6154 | 15.9094 | 19.9968 | 5.1623 | 96.6205 | 230.1745 | 170.7027 | 228.4072 | 152.6092
2012-10-31 07:44 | 24.4549 | 250.162 | 190.6941 | 248.4455 | 172.6357 | 74.8779 | 0.014417 | 0.35566 | 0.005127 | 24.6692 | 2.4642 | 39.2044 | 96.6079 | 15.9095 | 20.0033 | 5.1621 | 96.6131 | 230.1587 | 170.6908 | 228.4422 | 152.6324
2012-10-31 07:44 | 24.4684 | 250.1677 | 190.6958 | 248.4395 | 172.7781 | 74.8779 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4641 | 39.2032 | 96.6025 | 15.9095 | 20.0288 | 5.1621 | 96.6076 | 230.1389 | 170.667 | 228.4107 | 152.7493
2012-10-31 07:44 | 24.4654 | 250.153 | 190.7242 | 248.456 | 172.7399 | 74.8825 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4641 | 39.2019 | 96.5958 | 15.9095 | 20.0218 | 5.1624 | 96.601 | 230.1312 | 170.7024 | 228.4342 | 152.7181
2012-10-31 07:44 | 24.4557 | 250.1355 | 190.6988 | 248.4424 | 172.7576 | 74.8843 | 0.014404 | 0.3557 | 0.005123 | 24.6945 | 2.4641 | 39.2022 | 96.5974 | 15.9094 | 20.0161 | 5.1625 | 96.6025 | 230.1194 | 170.6827 | 228.4263 | 152.7415
2012-10-31 07:44 | 24.4564 | 250.1401 | 190.6995 | 248.4196 | 172.7466 | 74.886 | 0.014414 | 0.3557 | 0.005127 | 24.6773 | 2.4641 | 39.2019 | 96.5957 | 15.9095 | 20.053 | 5.1626 | 96.6008 | 230.0871 | 170.6465 | 228.3666 | 152.6936
2012-10-31 07:44 | 24.4572 | 250.1291 | 190.7239 | 248.4165 | 172.5911 | 74.8796 | 0.014404 | 0.35573 | 0.005124 | 24.6965 | 2.464 | 39.2001 | 96.5877 | 15.9093 | 20.1179 | 5.1622 | 96.5928 | 230.0112 | 170.606 | 228.2986 | 152.4732
2012-10-31 07:44 | 24.4594 | 250.1001 | 190.7025 | 248.4696 | 172.7183 | 74.8791 | 0.01443 | 0.35564 | 0.005132 | 24.646 | 2.4639 | 39.1999 | 96.5861 | 15.9094 | 20.0279 | 5.1622 | 96.5912 | 230.0722 | 170.6746 | 228.4417 | 152.6904
2012-10-31 07:44 | 24.4632 | 250.1312 | 190.7377 | 248.4616 | 172.7104 | 74.8814 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.464 | 39.2006 | 96.5897 | 15.9094 | 20.0317 | 5.1623 | 96.5948 | 230.0995 | 170.706 | 228.4299 | 152.6787
2012-10-31 07:44 | 24.4609 | 250.1133 | 190.7236 | 248.4515 | 172.7354 | 74.8785 | 0.014417 | 0.35571 | 0.005128 | 24.6732 | 2.4639 | 39.1997 | 96.5852 | 15.9094 | 20.0213 | 5.1621 | 96.5903 | 230.092 | 170.7023 | 228.4302 | 152.7141
2012-10-31 07:44 | 24.4602 | 250.14 | 190.7111 | 248.4117 | 172.8597 | 74.8744 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4639 | 39.1986 | 96.5803 | 15.9093 | 20.0247 | 5.1618 | 96.5855 | 230.1153 | 170.6864 | 228.387 | 152.835
2012-10-31 07:44 | 24.4707 | 250.1309 | 190.7491 | 248.4652 | 172.9132 | 74.8802 | 0.014411 | 0.35568 | 0.005126 | 24.6815 | 2.4638 | 39.1975 | 96.575 | 15.9094 | 20.0833 | 5.1622 | 96.5801 | 230.0476 | 170.6658 | 228.3819 | 152.8299
2012-10-31 07:44 | 24.4692 | 250.1411 | 190.7359 | 248.4363 | 172.7594 | 74.8785 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4637 | 39.1961 | 96.568 | 15.9094 | 20.0377 | 5.1621 | 96.5731 | 230.1034 | 170.6982 | 228.3986 | 152.7217
2012-10-31 07:44 | 24.4602 | 250.1087 | 190.7229 | 248.4156 | 172.6215 | 74.8681 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4637 | 39.1951 | 96.5634 | 15.9093 | 20.0046 | 5.1614 | 96.5685 | 230.1041 | 170.7183 | 228.411 | 152.6169
2012-10-31 07:44 | 24.4647 | 250.1054 | 190.7078 | 248.4358 | 172.4659 | 74.8796 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4636 | 39.1948 | 96.5623 | 15.9093 | 20.0492 | 5.1622 | 96.5674 | 230.0562 | 170.6586 | 228.3866 | 152.4167
2012-10-31 07:44 | 24.4639 | 250.1397 | 190.6952 | 248.4702 | 172.4573 | 74.8791 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4636 | 39.1946 | 96.5616 | 15.9092 | 20.0444 | 5.1622 | 96.5668 | 230.0953 | 170.6508 | 228.4258 | 152.4129
2012-10-31 07:44 | 24.4684 | 250.1052 | 190.6565 | 248.4043 | 172.4735 | 74.8756 | 0.014389 | 0.35563 | 0.005117 | 24.7152 | 2.4636 | 39.1935 | 96.5559 | 15.9092 | 20.0288 | 5.1619 | 96.561 | 230.0764 | 170.6277 | 228.3755 | 152.4447
2012-10-31 07:44 | 24.4766 | 250.1564 | 190.6215 | 248.4164 | 172.3099 | 74.8692 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4636 | 39.1934 | 96.5569 | 15.909 | 20.033 | 5.1615 | 96.562 | 230.1234 | 170.5885 | 228.3834 | 152.2769
2012-10-31 07:44 | 24.4722 | 250.1168 | 190.6053 | 248.4081 | 172.4187 | 74.8802 | 0.014382 | 0.3556 | 0.005114 | 24.7252 | 2.4636 | 39.1938 | 96.5579 | 15.9092 | 20.0888 | 5.1622 | 96.563 | 230.028 | 170.5165 | 228.3193 | 152.3299
2012-10-31 07:44 | 24.4722 | 250.109 | 190.6249 | 248.3768 | 172.5085 | 74.8802 | 0.014414 | 0.3556 | 0.005126 | 24.6703 | 2.4636 | 39.193 | 96.5542 | 15.9091 | 20.0367 | 5.1622 | 96.5594 | 230.0723 | 170.5882 | 228.3401 | 152.4718
2012-10-31 07:44 | 24.4759 | 250.1596 | 190.5972 | 248.4078 | 172.5435 | 74.8675 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4634 | 39.1905 | 96.5421 | 15.909 | 20.0644 | 5.1614 | 96.5473 | 230.0952 | 170.5328 | 228.3434 | 152.4791
2012-10-31 07:45 | 24.4707 | 250.1153 | 190.6549 | 248.4535 | 172.5734 | 74.8727 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4634 | 39.1901 | 96.5401 | 15.9091 | 20.0111 | 5.1617 | 96.5453 | 230.1042 | 170.6438 | 228.4424 | 152.5623
2012-10-31 07:45 | 24.4826 | 250.1272 | 190.6235 | 248.4732 | 172.6439 | 74.8687 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4633 | 39.1896 | 96.5372 | 15.9091 | 20.019 | 5.1614 | 96.5423 | 230.1082 | 170.6045 | 228.4542 | 152.6249
2012-10-31 07:45 | 24.4766 | 250.0899 | 190.5822 | 248.4085 | 172.7043 | 74.8739 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4633 | 39.1895 | 96.5366 | 15.9091 | 20.033 | 5.1618 | 96.5417 | 230.0569 | 170.5492 | 228.3755 | 152.6713
2012-10-31 07:45 | 24.4736 | 250.083 | 190.6381 | 248.4251 | 172.7481 | 74.8704 | 0.014414 | 0.35568 | 0.005127 | 24.6764 | 2.4634 | 39.1897 | 96.5386 | 15.909 | 19.9698 | 5.1616 | 96.5438 | 230.1132 | 170.6683 | 228.4553 | 152.7783
2012-10-31 07:45 | 24.4781 | 250.1188 | 190.6112 | 248.3944 | 172.819 | 74.8733 | 0.014392 | 0.35567 | 0.005119 | 24.713 | 2.4633 | 39.1893 | 96.5366 | 15.909 | 20.0345 | 5.1618 | 96.5417 | 230.0843 | 170.5767 | 228.3599 | 152.7845
2012-10-31 07:45 | 24.4789 | 250.1078 | 190.6316 | 248.4069 | 172.5113 | 74.8744 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.4632 | 39.1877 | 96.5291 | 15.909 | 20.0233 | 5.1618 | 96.5342 | 230.0845 | 170.6083 | 228.3836 | 152.488
2012-10-31 07:45 | 24.4744 | 250.0838 | 190.6232 | 248.3829 | 172.5888 | 74.8692 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4632 | 39.1863 | 96.5225 | 15.9089 | 19.9947 | 5.1615 | 96.5276 | 230.0891 | 170.6285 | 228.3882 | 152.5941
2012-10-31 07:45 | 24.4789 | 250.1117 | 190.6081 | 248.4578 | 172.6168 | 74.8698 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4632 | 39.187 | 96.5255 | 15.909 | 19.9992 | 5.1615 | 96.5306 | 230.1125 | 170.6089 | 228.4586 | 152.6176
2012-10-31 07:45 | 24.4826 | 250.1076 | 190.6393 | 248.3989 | 172.5658 | 74.8773 | 0.014408 | 0.35571 | 0.005125 | 24.6886 | 2.4632 | 39.1868 | 96.525 | 15.9089 | 19.9748 | 5.162 | 96.5301 | 230.1328 | 170.6645 | 228.4241 | 152.591
2012-10-31 07:45 | 24.4819 | 250.1147 | 190.6071 | 248.3865 | 172.7252 | 74.8727 | 0.014395 | 0.35574 | 0.005121 | 24.713 | 2.4631 | 39.1856 | 96.5194 | 15.9088 | 19.9982 | 5.1617 | 96.5245 | 230.1165 | 170.6089 | 228.3883 | 152.727
2012-10-31 07:45 | 24.4856 | 250.095 | 190.6462 | 248.4058 | 172.6469 | 74.8791 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.463 | 39.1842 | 96.5124 | 15.9088 | 20.026 | 5.1622 | 96.5176 | 230.069 | 170.6202 | 228.3798 | 152.6209
2012-10-31 07:45 | 24.4834 | 250.1123 | 190.6597 | 248.4036 | 172.6681 | 74.8664 | 0.014414 | 0.3557 | 0.005127 | 24.6773 | 2.4631 | 39.1843 | 96.5132 | 15.9088 | 19.9877 | 5.1613 | 96.5183 | 230.1246 | 170.672 | 228.4159 | 152.6804
2012-10-31 07:45 | 24.4841 | 250.1404 | 190.6486 | 248.3965 | 172.579 | 74.8664 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.463 | 39.1834 | 96.508 | 15.9089 | 19.9884 | 5.1613 | 96.5132 | 230.152 | 170.6602 | 228.4081 | 152.5906
2012-10-31 07:45 | 24.4938 | 250.0993 | 190.6426 | 248.4297 | 172.5418 | 74.8698 | 0.01442 | 0.35561 | 0.005128 | 24.6611 | 2.463 | 39.1831 | 96.507 | 15.9089 | 19.9981 | 5.1615 | 96.5121 | 230.1012 | 170.6445 | 228.4316 | 152.5437
2012-10-31 07:45 | 24.4841 | 250.1091 | 190.6368 | 248.4082 | 172.4697 | 74.8652 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.463 | 39.1828 | 96.5062 | 15.9087 | 20.0325 | 5.1612 | 96.5113 | 230.0766 | 170.6043 | 228.3757 | 152.4372
2012-10-31 07:45 | 24.4849 | 250.1373 | 190.6101 | 248.3777 | 172.6228 | 74.8565 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.463 | 39.1833 | 96.509 | 15.9087 | 20.0213 | 5.1606 | 96.5141 | 230.116 | 170.5888 | 228.3564 | 152.6015
2012-10-31 07:45 | 24.4886 | 250.0941 | 190.6413 | 248.4205 | 172.6655 | 74.871 | 0.014411 | 0.3557 | 0.005126 | 24.6825 | 2.463 | 39.1824 | 96.505 | 15.9086 | 20.041 | 5.1616 | 96.5102 | 230.0531 | 170.6003 | 228.3795 | 152.6245
2012-10-31 07:45 | 24.4923 | 250.1408 | 190.6529 | 248.436 | 172.5364 | 74.8721 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4629 | 39.1809 | 96.4984 | 15.9085 | 19.9966 | 5.1617 | 96.5035 | 230.1442 | 170.6563 | 228.4394 | 152.5398
2012-10-31 07:45 | 24.4894 | 250.0949 | 190.6382 | 248.3979 | 172.6819 | 74.8669 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4628 | 39.1801 | 96.4946 | 15.9085 | 20.0498 | 5.1613 | 96.4997 | 230.0451 | 170.5884 | 228.3481 | 152.6321
2012-10-31 07:45 | 24.4834 | 250.0928 | 190.7068 | 248.4427 | 172.6915 | 74.8669 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4628 | 39.1801 | 96.494 | 15.9086 | 20.0238 | 5.1613 | 96.4991 | 230.069 | 170.683 | 228.4189 | 152.6677
2012-10-31 07:45 | 24.4849 | 250.1099 | 190.6337 | 248.3895 | 172.6735 | 74.8559 | 0.014411 | 0.35568 | 0.005126 | 24.6815 | 2.4566 | 39.079 | 95.9997 | 15.908 | 20.0654 | 5.1606 | 96.0048 | 230.0445 | 170.5683 | 228.3241 | 152.6081
2012-10-31 07:45 | 24.4856 | 250.1458 | 190.6383 | 248.4567 | 172.764 | 74.8455 | 0.014401 | 0.35554 | 0.00512 | 24.6886 | 2.4562 | 39.0735 | 95.9723 | 15.9081 | 20.0621 | 5.1598 | 95.9774 | 230.0837 | 170.5762 | 228.3946 | 152.7019
2012-10-31 07:45 | 24.4789 | 250.1 | 190.6709 | 248.4226 | 172.8042 | 74.8409 | 0.014392 | 0.35557 | 0.005117 | 24.706 | 2.4556 | 39.0644 | 95.9284 | 15.908 | 20.0393 | 5.1595 | 95.9335 | 230.0607 | 170.6316 | 228.3833 | 152.7649
2012-10-31 07:45 | 24.4729 | 250.0588 | 190.6571 | 248.3892 | 172.0836 | 74.8531 | 0.014392 | 0.35547 | 0.005116 | 24.699 | 2.4555 | 39.0613 | 95.9136 | 15.9079 | 20.0574 | 5.1604 | 95.9188 | 230.0014 | 170.5997 | 228.3318 | 152.0262
2012-10-31 07:45 | 24.4744 | 250.0721 | 190.5839 | 248.379 | 171.9407 | 74.8461 | 0.014392 | 0.35541 | 0.005115 | 24.695 | 2.4556 | 39.0632 | 95.9231 | 15.9079 | 20.0469 | 5.1599 | 95.9282 | 230.0252 | 170.537 | 228.3321 | 151.8938
2012-10-31 07:45 | 24.4736 | 250.0517 | 190.5478 | 248.4055 | 171.9516 | 74.8461 | 0.014389 | 0.35538 | 0.005114 | 24.6982 | 2.4557 | 39.066 | 95.9362 | 15.908 | 20.0501 | 5.1599 | 95.9413 | 230.0016 | 170.4977 | 228.3554 | 151.9015
2012-10-31 07:45 | 24.4632 | 250.1195 | 190.4706 | 248.3991 | 172.1442 | 74.8496 | 0.014389 | 0.35545 | 0.005115 | 24.7032 | 2.456 | 39.0704 | 95.9585 | 15.9079 | 20.0357 | 5.1601 | 95.9636 | 230.0838 | 170.4349 | 228.3634 | 152.1085
2012-10-31 07:46 | 24.4714 | 250.0769 | 190.4866 | 248.462 | 172.4648 | 74.8548 | 0.014398 | 0.35544 | 0.005118 | 24.6867 | 2.4564 | 39.0764 | 95.9883 | 15.9079 | 20.068 | 5.1605 | 95.9934 | 230.0089 | 170.4186 | 228.394 | 152.3968
2012-10-31 07:46 | 24.4609 | 250.0977 | 190.4447 | 248.4163 | 172.3332 | 74.8646 | 0.014392 | 0.35541 | 0.005115 | 24.695 | 2.4568 | 39.0835 | 96.0219 | 15.9081 | 20.0735 | 5.1612 | 96.027 | 230.0242 | 170.3712 | 228.3428 | 152.2597
2012-10-31 07:46 | 24.4677 | 250.1005 | 190.4554 | 248.3996 | 172.9297 | 74.8525 | 0.014382 | 0.35534 | 0.00511 | 24.7071 | 2.4606 | 39.143 | 96.3135 | 15.9082 | 20.0643 | 5.1603 | 96.3186 | 230.0362 | 170.3911 | 228.3353 | 152.8654
2012-10-31 07:46 | 24.4639 | 250.1007 | 190.5027 | 248.3685 | 173.3907 | 74.8507 | 0.014376 | 0.35538 | 0.005109 | 24.7205 | 2.4631 | 39.1846 | 96.5168 | 15.9084 | 20.0163 | 5.1602 | 96.522 | 230.0844 | 170.4864 | 228.3522 | 153.3744
2012-10-31 07:46 | 24.4535 | 250.1098 | 190.5669 | 248.3698 | 172.9741 | 74.8583 | 0.014389 | 0.35544 | 0.005114 | 24.7021 | 2.4641 | 39.1992 | 96.5896 | 15.9083 | 20.0099 | 5.1607 | 96.5947 | 230.0999 | 170.557 | 228.3599 | 152.9642
2012-10-31 07:46 | 24.4527 | 250.1325 | 190.5583 | 248.4003 | 172.7975 | 74.8606 | 0.014401 | 0.35538 | 0.005118 | 24.6776 | 2.4648 | 39.2105 | 96.6448 | 15.9084 | 20.0212 | 5.1609 | 96.65 | 230.1113 | 170.5371 | 228.3791 | 152.7763
2012-10-31 07:46 | 24.4594 | 250.1079 | 190.6082 | 248.3913 | 172.8862 | 74.8652 | 0.014379 | 0.35541 | 0.00511 | 24.7173 | 2.4653 | 39.2189 | 96.6856 | 15.9085 | 19.9918 | 5.1612 | 96.6907 | 230.1161 | 170.6164 | 228.3995 | 152.8944
2012-10-31 07:46 | 24.4475 | 250.1116 | 190.612 | 248.3482 | 172.7142 | 74.8652 | 0.014392 | 0.35544 | 0.005115 | 24.697 | 2.4657 | 39.2251 | 96.7159 | 15.9086 | 19.9879 | 5.1612 | 96.721 | 230.1237 | 170.6241 | 228.3603 | 152.7263
2012-10-31 07:46 | 24.443 | 250.0915 | 190.5957 | 248.3437 | 172.7488 | 74.8681 | 0.014386 | 0.35548 | 0.005114 | 24.7103 | 2.4659 | 39.2289 | 96.7341 | 15.9086 | 20.0155 | 5.1614 | 96.7393 | 230.076 | 170.5802 | 228.3282 | 152.7333
2012-10-31 07:46 | 24.434 | 250.0903 | 190.6103 | 248.3347 | 172.771 | 74.8762 | 0.014392 | 0.35544 | 0.005115 | 24.697 | 2.466 | 39.2306 | 96.7435 | 15.9085 | 19.9824 | 5.162 | 96.7486 | 230.1079 | 170.6279 | 228.3523 | 152.7886
2012-10-31 07:46 | 24.4348 | 250.1224 | 190.5954 | 248.3159 | 172.5609 | 74.8814 | 0.014389 | 0.35544 | 0.005114 | 24.7021 | 2.4661 | 39.2317 | 96.7486 | 15.9085 | 19.9872 | 5.1623 | 96.7537 | 230.1352 | 170.6082 | 228.3287 | 152.5737
2012-10-31 07:46 | 24.4377 | 250.1214 | 190.6061 | 248.3618 | 172.681 | 74.8791 | 0.014392 | 0.35551 | 0.005117 | 24.7021 | 2.4662 | 39.2334 | 96.7569 | 15.9086 | 19.9821 | 5.1622 | 96.7621 | 230.1393 | 170.624 | 228.3797 | 152.6989
2012-10-31 07:46 | 24.4407 | 250.1205 | 190.6288 | 248.3531 | 172.5629 | 74.8883 | 0.014401 | 0.3555 | 0.00512 | 24.6856 | 2.4662 | 39.2332 | 96.7553 | 15.9086 | 19.9891 | 5.1628 | 96.7604 | 230.1314 | 170.6397 | 228.364 | 152.5738
2012-10-31 07:46 | 24.4318 | 250.0725 | 190.5963 | 248.3364 | 172.4525 | 74.8744 | 0.014386 | 0.35551 | 0.005114 | 24.7124 | 2.4661 | 39.2327 | 96.7534 | 15.9085 | 19.9802 | 5.1618 | 96.7585 | 230.0923 | 170.6161 | 228.3562 | 152.4723
2012-10-31 07:46 | 24.4318 | 250.1311 | 190.5374 | 248.3129 | 172.8469 | 74.8837 | 0.014414 | 0.35558 | 0.005125 | 24.6693 | 2.4661 | 39.2324 | 96.7519 | 15.9086 | 19.9882 | 5.1625 | 96.757 | 230.1429 | 170.5492 | 228.3247 | 152.8587
2012-10-31 07:46 | 24.428 | 250.1351 | 190.5847 | 248.3287 | 172.9173 | 74.864 | 0.014386 | 0.35557 | 0.005115 | 24.7163 | 2.4661 | 39.2315 | 96.7475 | 15.9086 | 20.0005 | 5.1611 | 96.7526 | 230.1346 | 170.5842 | 228.3282 | 152.9168
2012-10-31 07:46 | 24.4392 | 250.1111 | 190.6312 | 248.3359 | 172.702 | 74.8825 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4661 | 39.2313 | 96.7469 | 15.9085 | 20.0157 | 5.1624 | 96.752 | 230.0954 | 170.6155 | 228.3202 | 152.6863
2012-10-31 07:46 | 24.4295 | 250.1053 | 190.594 | 248.338 | 172.6259 | 74.8791 | 0.014392 | 0.35557 | 0.005117 | 24.706 | 2.4661 | 39.2313 | 96.7469 | 15.9085 | 19.9859 | 5.1622 | 96.7521 | 230.1194 | 170.6081 | 228.3521 | 152.64
2012-10-31 07:46 | 24.431 | 250.0795 | 190.6152 | 248.3395 | 172.522 | 74.8773 | 0.014382 | 0.35556 | 0.005114 | 24.7222 | 2.4661 | 39.2315 | 96.7473 | 15.9086 | 19.9433 | 5.162 | 96.7524 | 230.1362 | 170.6719 | 228.3962 | 152.5787
2012-10-31 07:46 | 24.4303 | 250.1257 | 190.5752 | 248.3701 | 172.6658 | 74.8918 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.466 | 39.2312 | 96.7458 | 15.9086 | 19.9667 | 5.163 | 96.7509 | 230.159 | 170.6085 | 228.4034 | 152.6991
2012-10-31 07:46 | 24.4288 | 250.1203 | 190.5815 | 248.3334 | 172.6877 | 74.8866 | 0.014423 | 0.35557 | 0.005128 | 24.6529 | 2.466 | 39.231 | 96.7454 | 15.9084 | 19.9892 | 5.1627 | 96.7505 | 230.1311 | 170.5923 | 228.3442 | 152.6985
2012-10-31 07:46 | 24.4243 | 250.0806 | 190.5692 | 248.3054 | 172.6832 | 74.8883 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.466 | 39.2303 | 96.7431 | 15.9083 | 19.9567 | 5.1628 | 96.7482 | 230.1239 | 170.6125 | 228.3487 | 152.7265
2012-10-31 07:46 | 24.44 | 250.1119 | 190.632 | 248.3328 | 172.7887 | 74.8872 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4659 | 39.2286 | 96.7348 | 15.9083 | 19.9964 | 5.1627 | 96.7399 | 230.1155 | 170.6356 | 228.3364 | 152.7923
2012-10-31 07:46 | 24.4333 | 250.0779 | 190.6567 | 248.3574 | 172.6063 | 74.8866 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.4658 | 39.2273 | 96.7277 | 15.9084 | 20.0178 | 5.1627 | 96.7328 | 230.0601 | 170.6389 | 228.3396 | 152.5885
2012-10-31 07:46 | 24.428 | 250.1117 | 190.6514 | 248.3443 | 172.5854 | 74.8831 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4658 | 39.2273 | 96.7275 | 15.9084 | 19.9764 | 5.1624 | 96.7326 | 230.1353 | 170.675 | 228.3679 | 152.609
2012-10-31 07:46 | 24.4333 | 250.0974 | 190.6567 | 248.3692 | 172.7078 | 74.8964 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4658 | 39.2268 | 96.7243 | 15.9085 | 20.0098 | 5.1634 | 96.7294 | 230.0876 | 170.6469 | 228.3594 | 152.698
2012-10-31 07:46 | 24.4422 | 250.0985 | 190.6224 | 248.382 | 172.5918 | 74.8935 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4657 | 39.2246 | 96.7146 | 15.9084 | 20.0388 | 5.1632 | 96.7197 | 230.0597 | 170.5836 | 228.3432 | 152.553
2012-10-31 07:47 | 24.4333 | 250.0818 | 190.6175 | 248.3496 | 172.6102 | 74.886 | 0.014404 | 0.35557 | 0.005122 | 24.6854 | 2.4656 | 39.2238 | 96.7103 | 15.9084 | 20.0459 | 5.1626 | 96.7154 | 230.0359 | 170.5716 | 228.3037 | 152.5643
2012-10-31 07:47 | 24.44 | 250.0924 | 190.6124 | 248.368 | 172.7536 | 74.8791 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4656 | 39.2236 | 96.7093 | 15.9084 | 20.0165 | 5.1622 | 96.7144 | 230.0759 | 170.5959 | 228.3515 | 152.7371
2012-10-31 07:47 | 24.4363 | 250.1473 | 190.6047 | 248.3565 | 172.8085 | 74.8918 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4656 | 39.2236 | 96.7094 | 15.9084 | 20.0128 | 5.163 | 96.7146 | 230.1345 | 170.5919 | 228.3437 | 152.7957
2012-10-31 07:47 | 24.4377 | 250.094 | 190.6454 | 248.3618 | 172.8372 | 74.8831 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4656 | 39.2233 | 96.7079 | 15.9084 | 20.0182 | 5.1624 | 96.713 | 230.0758 | 170.6272 | 228.3436 | 152.819
2012-10-31 07:47 | 24.4475 | 250.0999 | 190.6984 | 248.3403 | 172.7181 | 74.8814 | 0.014411 | 0.35573 | 0.005126 | 24.6845 | 2.4655 | 39.2225 | 96.7045 | 15.9083 | 19.9999 | 5.1623 | 96.7096 | 230.1 | 170.6985 | 228.3404 | 152.7182
2012-10-31 07:47 | 24.4452 | 250.1054 | 190.6019 | 248.3576 | 172.6182 | 74.886 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4655 | 39.2225 | 96.7051 | 15.9082 | 19.9856 | 5.1626 | 96.7102 | 230.1198 | 170.6163 | 228.372 | 152.6326
2012-10-31 07:47 | 24.4587 | 250.115 | 190.6075 | 248.3711 | 172.6395 | 74.8831 | 0.014401 | 0.3557 | 0.005122 | 24.6996 | 2.4655 | 39.2216 | 96.6999 | 15.9083 | 20.0593 | 5.1624 | 96.705 | 230.0557 | 170.5482 | 228.3118 | 152.5802
2012-10-31 07:47 | 24.4564 | 250.1166 | 190.6406 | 248.3688 | 172.7114 | 74.908 | 0.014411 | 0.35561 | 0.005125 | 24.6765 | 2.4654 | 39.2204 | 96.6948 | 15.9082 | 20.0128 | 5.1642 | 96.6999 | 230.1038 | 170.6278 | 228.356 | 152.6986
2012-10-31 07:47 | 24.4654 | 250.1295 | 190.6417 | 248.3817 | 172.8766 | 74.8929 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4654 | 39.2198 | 96.6921 | 15.9081 | 20.07 | 5.1631 | 96.6972 | 230.0595 | 170.5717 | 228.3117 | 152.8066
2012-10-31 07:47 | 24.4617 | 250.0906 | 190.6891 | 248.3663 | 172.7948 | 74.8872 | 0.014408 | 0.35556 | 0.005123 | 24.6776 | 2.4653 | 39.2188 | 96.6864 | 15.9082 | 20.0021 | 5.1627 | 96.6915 | 230.0885 | 170.687 | 228.3642 | 152.7927
2012-10-31 07:47 | 24.4564 | 250.0971 | 190.6602 | 248.3883 | 172.8364 | 74.8964 | 0.014392 | 0.35566 | 0.005119 | 24.7121 | 2.4652 | 39.2174 | 96.6797 | 15.9082 | 19.9847 | 5.1634 | 96.6848 | 230.1124 | 170.6755 | 228.4036 | 152.8517
2012-10-31 07:47 | 24.4639 | 250.1358 | 190.6952 | 248.3606 | 172.8556 | 74.89 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4652 | 39.2165 | 96.6756 | 15.9082 | 20.0284 | 5.1629 | 96.6807 | 230.1074 | 170.6668 | 228.3322 | 152.8272
2012-10-31 07:47 | 24.4669 | 250.1232 | 190.7178 | 248.3754 | 172.925 | 74.8941 | 0.01442 | 0.3556 | 0.005128 | 24.6601 | 2.4651 | 39.2159 | 96.6728 | 15.9082 | 20.0033 | 5.1632 | 96.6779 | 230.1199 | 170.7145 | 228.3721 | 152.9217
2012-10-31 07:47 | 24.4669 | 250.1545 | 190.7021 | 248.3871 | 173.0187 | 74.8854 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4652 | 39.2166 | 96.6762 | 15.9082 | 20.0033 | 5.1626 | 96.6813 | 230.1512 | 170.6988 | 228.3838 | 153.0154
2012-10-31 07:47 | 24.4692 | 250.1568 | 190.7398 | 248.3699 | 172.8687 | 74.882 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4651 | 39.2149 | 96.6679 | 15.9081 | 20.0056 | 5.1624 | 96.673 | 230.1512 | 170.7342 | 228.3643 | 152.8631
2012-10-31 07:47 | 24.4766 | 250.1564 | 190.7433 | 248.4164 | 173.005 | 74.8981 | 0.014389 | 0.3556 | 0.005117 | 24.7132 | 2.465 | 39.2134 | 96.6606 | 15.9082 | 19.9969 | 5.1635 | 96.6657 | 230.1595 | 170.7464 | 228.4195 | 153.0081
2012-10-31 07:47 | 24.4736 | 250.1338 | 190.7442 | 248.3977 | 172.9903 | 74.8895 | 0.014386 | 0.35567 | 0.005117 | 24.7233 | 2.4649 | 39.2126 | 96.6568 | 15.9081 | 19.9458 | 5.1629 | 96.6619 | 230.188 | 170.7984 | 228.4519 | 153.0445
2012-10-31 07:47 | 24.4714 | 250.1433 | 190.8206 | 248.462 | 173.1248 | 74.8843 | 0.014411 | 0.35561 | 0.005125 | 24.6765 | 2.4649 | 39.2114 | 96.6519 | 15.908 | 20.0038 | 5.1625 | 96.657 | 230.1395 | 170.8168 | 228.4582 | 153.121
2012-10-31 07:47 | 24.4781 | 250.193 | 190.8076 | 248.4492 | 173.1666 | 74.8785 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4648 | 39.2108 | 96.6479 | 15.9081 | 19.9583 | 5.1621 | 96.653 | 230.2347 | 170.8493 | 228.4909 | 153.2083
2012-10-31 07:47 | 24.4751 | 250.147 | 190.8478 | 248.4305 | 173.148 | 74.8848 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.4649 | 39.2109 | 96.6492 | 15.908 | 19.9673 | 5.1626 | 96.6543 | 230.1797 | 170.8805 | 228.4632 | 153.1807
2012-10-31 07:47 | 24.4819 | 250.1851 | 190.9175 | 248.3943 | 173.1235 | 74.8739 | 0.014392 | 0.3556 | 0.005118 | 24.708 | 2.4647 | 39.2094 | 96.6412 | 15.9081 | 19.9862 | 5.1618 | 96.6463 | 230.1989 | 170.9313 | 228.4081 | 153.1373
2012-10-31 07:47 | 24.4879 | 250.195 | 190.9156 | 248.4472 | 173.1295 | 74.882 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4647 | 39.208 | 96.6352 | 15.9079 | 19.9681 | 5.1624 | 96.6403 | 230.2269 | 170.9475 | 228.4791 | 153.1614
2012-10-31 07:47 | 24.4864 | 250.217 | 190.8945 | 248.3988 | 172.9406 | 74.8825 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4646 | 39.2066 | 96.6291 | 15.9078 | 19.9505 | 5.1624 | 96.6342 | 230.2665 | 170.944 | 228.4483 | 152.9901
2012-10-31 07:47 | 24.4879 | 250.238 | 190.8685 | 248.4277 | 173.0905 | 74.8947 | 0.014408 | 0.35558 | 0.005123 | 24.6796 | 2.4646 | 39.2057 | 96.6245 | 15.9078 | 19.9841 | 5.1632 | 96.6296 | 230.2539 | 170.8844 | 228.4436 | 153.1064
2012-10-31 07:47 | 24.4938 | 250.2439 | 190.894 | 248.4453 | 172.9909 | 74.8808 | 0.014401 | 0.35548 | 0.005119 | 24.6846 | 2.4645 | 39.2054 | 96.6235 | 15.9078 | 19.97 | 5.1623 | 96.6286 | 230.2739 | 170.924 | 228.4753 | 153.0209
2012-10-31 07:48 | 24.4968 | 250.2156 | 190.8656 | 248.4131 | 173.0447 | 74.8906 | 0.014392 | 0.35556 | 0.005117 | 24.705 | 2.4645 | 39.2054 | 96.623 | 15.9078 | 19.9409 | 5.163 | 96.6281 | 230.2747 | 170.9247 | 228.4722 | 153.1038
2012-10-31 07:48 | 24.4923 | 250.262 | 190.8611 | 248.4164 | 173.0363 | 74.886 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4645 | 39.2039 | 96.6167 | 15.9077 | 19.9564 | 5.1626 | 96.6218 | 230.3056 | 170.9047 | 228.46 | 153.0799
2012-10-31 07:48 | 24.5043 | 250.2466 | 190.877 | 248.4362 | 172.8491 | 74.8837 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4643 | 39.2016 | 96.6047 | 15.9078 | 19.9484 | 5.1625 | 96.6099 | 230.2982 | 170.9286 | 228.4878 | 152.9007
2012-10-31 07:48 | 24.5058 | 250.2559 | 190.8471 | 248.4456 | 172.9131 | 74.8727 | 0.014386 | 0.35556 | 0.005115 | 24.7153 | 2.4643 | 39.201 | 96.6022 | 15.9077 | 19.99 | 5.1617 | 96.6073 | 230.2659 | 170.8571 | 228.4556 | 152.9231
2012-10-31 07:48 | 24.4998 | 250.2499 | 190.8686 | 248.4474 | 172.8485 | 74.882 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4643 | 39.2008 | 96.6008 | 15.9078 | 20.0161 | 5.1624 | 96.6059 | 230.2338 | 170.8525 | 228.4313 | 152.8324
2012-10-31 07:48 | 24.5066 | 250.245 | 190.899 | 248.4542 | 172.9178 | 74.8825 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4642 | 39.1996 | 96.5949 | 15.9078 | 19.9908 | 5.1624 | 96.6 | 230.2542 | 170.9082 | 228.4634 | 152.927
2012-10-31 07:48 | 24.5125 | 250.2704 | 190.9167 | 248.4405 | 172.9628 | 74.8848 | 0.014395 | 0.35564 | 0.005119 | 24.7059 | 2.4642 | 39.1995 | 96.5945 | 15.9077 | 20.0168 | 5.1626 | 96.5996 | 230.2536 | 170.8999 | 228.4237 | 152.946
2012-10-31 07:48 | 24.5021 | 250.2639 | 190.8631 | 248.4614 | 172.7923 | 74.8802 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4642 | 39.1995 | 96.5943 | 15.9078 | 19.9983 | 5.1622 | 96.5994 | 230.2656 | 170.8648 | 228.4631 | 152.794
2012-10-31 07:48 | 24.5058 | 250.2637 | 190.8393 | 248.4729 | 172.6163 | 74.8883 | 0.014401 | 0.35558 | 0.005121 | 24.6916 | 2.4642 | 39.1993 | 96.5933 | 15.9078 | 19.994 | 5.1628 | 96.5984 | 230.2697 | 170.8453 | 228.4789 | 152.6223
2012-10-31 07:48 | 24.5133 | 250.2478 | 190.8153 | 248.4609 | 172.7644 | 74.8814 | 0.014389 | 0.3557 | 0.005118 | 24.7202 | 2.4641 | 39.1978 | 96.5863 | 15.9077 | 19.9774 | 5.1623 | 96.5914 | 230.2704 | 170.8379 | 228.4835 | 152.787
2012-10-31 07:48 | 24.5163 | 250.3016 | 190.8498 | 248.4874 | 172.7947 | 74.8935 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.464 | 39.1967 | 96.5812 | 15.9077 | 20.0045 | 5.1632 | 96.5863 | 230.2971 | 170.8453 | 228.4829 | 152.7902
2012-10-31 07:48 | 24.5125 | 250.2939 | 190.7792 | 248.4796 | 172.7909 | 74.8739 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.464 | 39.1964 | 96.579 | 15.9078 | 20.0087 | 5.1618 | 96.5842 | 230.2852 | 170.7705 | 228.4709 | 152.7822
2012-10-31 07:48 | 24.5118 | 250.2854 | 190.8256 | 248.4555 | 172.7668 | 74.8802 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.464 | 39.1961 | 96.5788 | 15.9076 | 20.0482 | 5.1622 | 96.5839 | 230.2372 | 170.7774 | 228.4073 | 152.7186
2012-10-31 07:48 | 24.514 | 250.2993 | 190.7924 | 248.4929 | 172.7417 | 74.8877 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4639 | 39.1948 | 96.5727 | 15.9075 | 20.0584 | 5.1628 | 96.5778 | 230.2409 | 170.734 | 228.4345 | 152.6833
2012-10-31 07:48 | 24.5155 | 250.2852 | 190.8215 | 248.4826 | 172.7666 | 74.8779 | 0.014404 | 0.35563 | 0.005122 | 24.6895 | 2.4638 | 39.1933 | 96.565 | 15.9075 | 20.0318 | 5.1621 | 96.5702 | 230.2534 | 170.7897 | 228.4508 | 152.7348
2012-10-31 07:48 | 24.5125 | 250.2822 | 190.8185 | 248.4757 | 172.9667 | 74.8687 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4638 | 39.1934 | 96.5656 | 15.9076 | 20.0729 | 5.1614 | 96.5707 | 230.2093 | 170.7456 | 228.4028 | 152.8938
2012-10-31 07:48 | 24.514 | 250.2797 | 190.7846 | 248.4811 | 172.9838 | 74.8773 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4638 | 39.1928 | 96.5635 | 15.9074 | 20.0143 | 5.162 | 96.5687 | 230.2654 | 170.7703 | 228.4668 | 152.9695
2012-10-31 07:48 | 24.5223 | 250.2529 | 190.8518 | 248.466 | 172.75 | 74.8848 | 0.014401 | 0.3556 | 0.005121 | 24.6926 | 2.4637 | 39.1912 | 96.5553 | 15.9075 | 20.0988 | 5.1626 | 96.5604 | 230.1541 | 170.753 | 228.3672 | 152.6512
2012-10-31 07:48 | 24.5066 | 250.2411 | 190.7772 | 248.4503 | 172.785 | 74.8704 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4637 | 39.1903 | 96.5516 | 15.9073 | 20.039 | 5.1616 | 96.5567 | 230.2021 | 170.7382 | 228.4113 | 152.746
2012-10-31 07:48 | 24.5193 | 250.2772 | 190.8567 | 248.4982 | 172.7977 | 74.8681 | 0.014408 | 0.35563 | 0.005124 | 24.6826 | 2.4636 | 39.1893 | 96.5462 | 15.9074 | 20.0396 | 5.1614 | 96.5514 | 230.2376 | 170.8171 | 228.4586 | 152.7581
2012-10-31 07:48 | 24.5193 | 250.2811 | 190.8685 | 248.506 | 173.0164 | 74.8721 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4636 | 39.1888 | 96.5444 | 15.9073 | 20.0196 | 5.1617 | 96.5495 | 230.2615 | 170.8489 | 228.4864 | 152.9968
2012-10-31 07:48 | 24.52 | 250.2584 | 190.8574 | 248.4676 | 172.9 | 74.882 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4635 | 39.1878 | 96.5391 | 15.9074 | 20.0082 | 5.1624 | 96.5442 | 230.2502 | 170.8492 | 228.4594 | 152.8918
2012-10-31 07:48 | 24.526 | 250.2448 | 190.8516 | 248.4462 | 172.6912 | 74.8796 | 0.014395 | 0.35564 | 0.005119 | 24.7059 | 2.4634 | 39.1869 | 96.5346 | 15.9073 | 20.0303 | 5.1622 | 96.5398 | 230.2145 | 170.8213 | 228.4159 | 152.6609
2012-10-31 07:48 | 24.5245 | 250.2785 | 190.858 | 248.4799 | 172.7092 | 74.8773 | 0.014392 | 0.35566 | 0.005119 | 24.7121 | 2.4634 | 39.1864 | 96.5326 | 15.9073 | 20.0047 | 5.162 | 96.5377 | 230.2738 | 170.8533 | 228.4752 | 152.7045
2012-10-31 07:49 | 24.5223 | 250.2685 | 190.8361 | 248.5168 | 172.586 | 74.8704 | 0.014395 | 0.35568 | 0.00512 | 24.7089 | 2.4633 | 39.1847 | 96.5247 | 15.9073 | 19.9744 | 5.1616 | 96.5298 | 230.2941 | 170.8617 | 228.5424 | 152.6116
2012-10-31 07:49 | 24.5215 | 250.2794 | 190.7449 | 248.473 | 172.5617 | 74.8854 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4633 | 39.1837 | 96.5204 | 15.9072 | 20.0017 | 5.1626 | 96.5255 | 230.2777 | 170.7432 | 228.4713 | 152.56
2012-10-31 07:49 | 24.5238 | 250.2817 | 190.7826 | 248.4831 | 172.6382 | 74.8779 | 0.014392 | 0.35564 | 0.005118 | 24.7111 | 2.4632 | 39.182 | 96.5121 | 15.9071 | 19.9919 | 5.1621 | 96.5172 | 230.2898 | 170.7907 | 228.4912 | 152.6463
2012-10-31 07:49 | 24.5275 | 250.2776 | 190.802 | 248.5142 | 172.638 | 74.886 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.4631 | 39.1816 | 96.5098 | 15.9072 | 20.0398 | 5.1626 | 96.5149 | 230.2378 | 170.7622 | 228.4744 | 152.5982
2012-10-31 07:49 | 24.5305 | 250.3158 | 190.7775 | 248.4703 | 172.6488 | 74.8733 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4631 | 39.181 | 96.5071 | 15.9071 | 20.0227 | 5.1618 | 96.5123 | 230.2931 | 170.7548 | 228.4476 | 152.6261
2012-10-31 07:49 | 24.5208 | 250.2748 | 190.7403 | 248.4958 | 172.5298 | 74.8791 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.463 | 39.1796 | 96.5005 | 15.9071 | 20.001 | 5.1622 | 96.5056 | 230.2738 | 170.7393 | 228.4948 | 152.5288
2012-10-31 07:49 | 24.5148 | 250.2297 | 190.7107 | 248.4819 | 172.5472 | 74.8692 | 0.014417 | 0.3556 | 0.005127 | 24.6652 | 2.463 | 39.1788 | 96.4971 | 15.907 | 20.0512 | 5.1615 | 96.5022 | 230.1785 | 170.6595 | 228.4307 | 152.496
2012-10-31 07:49 | 24.526 | 250.2683 | 190.7259 | 248.4775 | 172.6521 | 74.8756 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.463 | 39.179 | 96.4986 | 15.9069 | 20.0383 | 5.1619 | 96.5037 | 230.23 | 170.6876 | 228.4392 | 152.6138
2012-10-31 07:49 | 24.523 | 250.2887 | 190.6954 | 248.4823 | 172.653 | 74.8687 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4626 | 39.1723 | 96.4658 | 15.9069 | 19.9751 | 5.1614 | 96.4709 | 230.3136 | 170.7203 | 228.5072 | 152.6779
2012-10-31 07:49 | 24.5208 | 250.2631 | 190.6932 | 248.5271 | 172.4712 | 74.8681 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4565 | 39.075 | 95.9897 | 15.9065 | 20.001 | 5.1614 | 95.9948 | 230.2621 | 170.6922 | 228.5261 | 152.4702
2012-10-31 07:49 | 24.511 | 250.2533 | 190.703 | 248.4508 | 172.4653 | 74.8629 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4561 | 39.0684 | 95.9572 | 15.9065 | 20.0273 | 5.161 | 95.9623 | 230.226 | 170.6757 | 228.4235 | 152.438
2012-10-31 07:49 | 24.5155 | 250.2148 | 190.6407 | 248.4553 | 172.462 | 74.8635 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4557 | 39.0605 | 95.9189 | 15.9064 | 20.0278 | 5.1611 | 95.924 | 230.187 | 170.6129 | 228.4275 | 152.4342
2012-10-31 07:49 | 24.5163 | 250.1882 | 190.6533 | 248.4874 | 172.4941 | 74.8669 | 0.014401 | 0.35551 | 0.00512 | 24.6866 | 2.4557 | 39.0612 | 95.9225 | 15.9064 | 20.0005 | 5.1613 | 95.9276 | 230.1877 | 170.6528 | 228.4869 | 152.4936
2012-10-31 07:49 | 24.517 | 250.2007 | 190.5362 | 248.4959 | 171.5968 | 74.8571 | 0.014398 | 0.35545 | 0.005118 | 24.6877 | 2.4559 | 39.0647 | 95.9392 | 15.9064 | 19.9892 | 5.1606 | 95.9443 | 230.2115 | 170.547 | 228.5067 | 151.6076
2012-10-31 07:49 | 24.5118 | 250.1837 | 190.4956 | 248.4868 | 171.5292 | 74.8513 | 0.014395 | 0.35538 | 0.005116 | 24.6879 | 2.4562 | 39.069 | 95.9608 | 15.9064 | 20.0401 | 5.1602 | 95.9659 | 230.1436 | 170.4555 | 228.4467 | 151.4891
2012-10-31 07:49 | 24.5163 | 250.1765 | 190.3901 | 248.4795 | 171.6586 | 74.8583 | 0.014389 | 0.35541 | 0.005114 | 24.7001 | 2.4567 | 39.0768 | 95.9991 | 15.9064 | 20.0607 | 5.1607 | 96.0042 | 230.1158 | 170.3294 | 228.4188 | 151.5979
2012-10-31 07:49 | 24.5073 | 250.1988 | 190.33 | 248.4549 | 170.9237 | 74.8588 | 0.014395 | 0.3554 | 0.005116 | 24.6888 | 2.457 | 39.0827 | 96.028 | 15.9064 | 20.0356 | 5.1608 | 96.0332 | 230.1632 | 170.2944 | 228.4193 | 150.8881
2012-10-31 07:49 | 24.5073 | 250.1792 | 190.2043 | 248.4705 | 171.7003 | 74.8554 | 0.014414 | 0.35531 | 0.005121 | 24.6503 | 2.4577 | 39.0925 | 96.0762 | 15.9064 | 20.0196 | 5.1605 | 96.0814 | 230.1596 | 170.1847 | 228.4509 | 151.6807
2012-10-31 07:49 | 24.511 | 250.1712 | 190.2198 | 248.4351 | 172.0866 | 74.8664 | 0.014389 | 0.3553 | 0.005112 | 24.6921 | 2.4626 | 39.1723 | 96.4669 | 15.9067 | 20.0072 | 5.1613 | 96.472 | 230.164 | 170.2126 | 228.4279 | 152.0794
2012-10-31 07:49 | 24.4991 | 250.2297 | 190.255 | 248.4623 | 172.1801 | 74.8565 | 0.014392 | 0.35541 | 0.005115 | 24.695 | 2.4637 | 39.1889 | 96.5477 | 15.9068 | 19.9994 | 5.1606 | 96.5528 | 230.2303 | 170.2556 | 228.4629 | 152.1807
2012-10-31 07:49 | 24.4946 | 250.1861 | 190.2348 | 248.4344 | 172.0077 | 74.8652 | 0.014411 | 0.35541 | 0.005122 | 24.6624 | 2.4645 | 39.2034 | 96.6185 | 15.907 | 20.031 | 5.1612 | 96.6236 | 230.1551 | 170.2038 | 228.4034 | 151.9767
2012-10-31 07:49 | 24.4849 | 250.1803 | 190.2683 | 248.4481 | 172.2128 | 74.864 | 0.014392 | 0.3555 | 0.005116 | 24.701 | 2.4652 | 39.2129 | 96.6659 | 15.9069 | 20.0574 | 5.1611 | 96.671 | 230.1229 | 170.2109 | 228.3907 | 152.1554
2012-10-31 07:49 | 24.4834 | 250.1788 | 190.2786 | 248.431 | 172.3245 | 74.8692 | 0.014401 | 0.35548 | 0.005119 | 24.6846 | 2.4656 | 39.2195 | 96.6981 | 15.9069 | 20.0398 | 5.1615 | 96.7032 | 230.139 | 170.2388 | 228.3912 | 152.2847
2012-10-31 07:49 | 24.4864 | 250.2443 | 190.3131 | 248.4575 | 172.6867 | 74.8796 | 0.014401 | 0.35547 | 0.005119 | 24.6836 | 2.4659 | 39.225 | 96.725 | 15.9069 | 20.0468 | 5.1622 | 96.7302 | 230.1975 | 170.2663 | 228.4107 | 152.6399
2012-10-31 07:49 | 24.4849 | 250.1686 | 190.3666 | 248.3777 | 172.6813 | 74.8733 | 0.014404 | 0.3555 | 0.005121 | 24.6804 | 2.4661 | 39.2274 | 96.7372 | 15.9069 | 20.0173 | 5.1618 | 96.7423 | 230.1513 | 170.3493 | 228.3604 | 152.664
2012-10-31 07:49 | 24.4871 | 250.2255 | 190.3963 | 248.3878 | 172.7226 | 74.8739 | 0.014395 | 0.35542 | 0.005116 | 24.6909 | 2.4662 | 39.229 | 96.745 | 15.9069 | 20.0435 | 5.1618 | 96.7501 | 230.182 | 170.3528 | 228.3443 | 152.6791
2012-10-31 07:50 | 24.4819 | 250.1929 | 190.4578 | 248.3474 | 172.159 | 74.8721 | 0.014389 | 0.35542 | 0.005114 | 24.7012 | 2.4663 | 39.2311 | 96.7557 | 15.9069 | 20.0383 | 5.1617 | 96.7608 | 230.1546 | 170.4195 | 228.3091 | 152.1207
2012-10-31 07:50 | 24.4714 | 250.1824 | 190.4081 | 248.4073 | 172.3359 | 74.8721 | 0.014414 | 0.35547 | 0.005124 | 24.6613 | 2.4663 | 39.2312 | 96.7559 | 15.9069 | 20.0439 | 5.1617 | 96.761 | 230.1385 | 170.3642 | 228.3634 | 152.292
2012-10-31 07:50 | 24.4811 | 250.2195 | 190.402 | 248.417 | 172.3886 | 74.8756 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4663 | 39.2316 | 96.7581 | 15.9069 | 20.0054 | 5.1619 | 96.7632 | 230.2141 | 170.3966 | 228.4116 | 152.3832
2012-10-31 07:50 | 24.4781 | 250.2165 | 190.458 | 248.3905 | 172.452 | 74.8773 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4664 | 39.2326 | 96.7629 | 15.9069 | 20.0426 | 5.162 | 96.768 | 230.1739 | 170.4154 | 228.3479 | 152.4094
2012-10-31 07:50 | 24.4796 | 250.2063 | 190.5263 | 248.4272 | 172.594 | 74.8831 | 0.014404 | 0.35553 | 0.005121 | 24.6824 | 2.4664 | 39.2322 | 96.7607 | 15.9069 | 19.9879 | 5.1624 | 96.7658 | 230.2184 | 170.5384 | 228.4393 | 152.6061
2012-10-31 07:50 | 24.4699 | 250.2239 | 190.4851 | 248.3784 | 172.5765 | 74.8762 | 0.014401 | 0.35553 | 0.00512 | 24.6876 | 2.4663 | 39.2315 | 96.7572 | 15.907 | 20.0063 | 5.162 | 96.7623 | 230.2176 | 170.4788 | 228.3721 | 152.5702
2012-10-31 07:50 | 24.4714 | 250.2332 | 190.5063 | 248.3681 | 172.5429 | 74.8883 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4663 | 39.2318 | 96.7587 | 15.9069 | 20.0399 | 5.1628 | 96.7638 | 230.1933 | 170.4664 | 228.3282 | 152.503
2012-10-31 07:50 | 24.4759 | 250.1947 | 190.5383 | 248.3961 | 172.4068 | 74.8831 | 0.014389 | 0.35558 | 0.005116 | 24.7122 | 2.4663 | 39.2314 | 96.756 | 15.907 | 20.0042 | 5.1624 | 96.7611 | 230.1905 | 170.5341 | 228.3919 | 152.4026
2012-10-31 07:50 | 24.4736 | 250.212 | 190.5242 | 248.4055 | 172.4162 | 74.8906 | 0.014392 | 0.35557 | 0.005117 | 24.706 | 2.4663 | 39.2309 | 96.7543 | 15.9069 | 19.9739 | 5.163 | 96.7594 | 230.2381 | 170.5503 | 228.4316 | 152.4423
2012-10-31 07:50 | 24.4722 | 250.2106 | 190.5267 | 248.3689 | 172.5241 | 74.8802 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4662 | 39.2296 | 96.7471 | 15.9071 | 19.9684 | 5.1622 | 96.7522 | 230.2422 | 170.5583 | 228.4005 | 152.5557
2012-10-31 07:50 | 24.4684 | 250.2263 | 190.4876 | 248.4003 | 172.5164 | 74.8895 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4662 | 39.2294 | 96.7459 | 15.9071 | 19.9727 | 5.1629 | 96.7511 | 230.2536 | 170.5149 | 228.4276 | 152.5437
2012-10-31 07:50 | 24.4617 | 250.2274 | 190.5084 | 248.4132 | 172.5488 | 74.8825 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.4661 | 39.228 | 96.7394 | 15.9071 | 19.962 | 5.1624 | 96.7445 | 230.2654 | 170.5464 | 228.4512 | 152.5868
2012-10-31 07:50 | 24.4662 | 250.1968 | 190.5482 | 248.3864 | 172.647 | 74.8843 | 0.014395 | 0.35561 | 0.005119 | 24.7039 | 2.4661 | 39.2286 | 96.7427 | 15.907 | 20.0307 | 5.1625 | 96.7478 | 230.1661 | 170.5175 | 228.3557 | 152.6163
2012-10-31 07:50 | 24.4512 | 250.1779 | 190.5371 | 248.3988 | 172.386 | 74.8837 | 0.014395 | 0.35556 | 0.005118 | 24.6999 | 2.4661 | 39.2279 | 96.7389 | 15.907 | 19.9916 | 5.1625 | 96.744 | 230.1863 | 170.5455 | 228.4072 | 152.3944
2012-10-31 07:50 | 24.4632 | 250.2172 | 190.5216 | 248.4225 | 172.4839 | 74.89 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4661 | 39.2276 | 96.7377 | 15.907 | 20.0277 | 5.1629 | 96.7428 | 230.1895 | 170.4939 | 228.3948 | 152.4562
2012-10-31 07:50 | 24.4542 | 250.2004 | 190.548 | 248.4096 | 172.5452 | 74.8918 | 0.014401 | 0.35561 | 0.005121 | 24.6936 | 2.466 | 39.2259 | 96.7291 | 15.907 | 20.0146 | 5.163 | 96.7342 | 230.1858 | 170.5334 | 228.395 | 152.5306
2012-10-31 07:50 | 24.4654 | 250.2155 | 190.5631 | 248.4247 | 172.6111 | 74.886 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4659 | 39.2251 | 96.7258 | 15.9069 | 20.0018 | 5.1626 | 96.7309 | 230.2137 | 170.5613 | 228.4229 | 152.6093
2012-10-31 07:50 | 24.4557 | 250.2214 | 190.5966 | 248.4346 | 172.5311 | 74.8779 | 0.014408 | 0.35554 | 0.005123 | 24.6766 | 2.4659 | 39.2241 | 96.7212 | 15.9069 | 20.0523 | 5.1621 | 96.7263 | 230.1691 | 170.5443 | 228.3823 | 152.4788
2012-10-31 07:50 | 24.4707 | 250.213 | 190.5763 | 248.4339 | 172.507 | 74.8848 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.4658 | 39.2235 | 96.7181 | 15.9068 | 19.995 | 5.1626 | 96.7232 | 230.218 | 170.5813 | 228.4389 | 152.512
2012-10-31 07:50 | 24.4669 | 250.2248 | 190.5961 | 248.4262 | 172.4095 | 74.8843 | 0.014392 | 0.35554 | 0.005117 | 24.704 | 2.4657 | 39.2223 | 96.7122 | 15.9069 | 20.0033 | 5.1625 | 96.7173 | 230.2215 | 170.5928 | 228.4229 | 152.4062
2012-10-31 07:50 | 24.4662 | 250.2515 | 190.5404 | 248.4646 | 172.526 | 74.8848 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4656 | 39.2207 | 96.7044 | 15.9069 | 20.0226 | 5.1626 | 96.7095 | 230.2289 | 170.5178 | 228.442 | 152.5034
2012-10-31 07:50 | 24.4632 | 250.2211 | 190.5491 | 248.4225 | 172.48 | 74.886 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4656 | 39.2203 | 96.703 | 15.9068 | 20.0277 | 5.1626 | 96.7081 | 230.1934 | 170.5214 | 228.3948 | 152.4523
2012-10-31 07:50 | 24.4669 | 250.2248 | 190.5764 | 248.4106 | 172.6204 | 74.8796 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4656 | 39.2189 | 96.6966 | 15.9067 | 19.9993 | 5.1622 | 96.7017 | 230.2255 | 170.5771 | 228.4113 | 152.6211
2012-10-31 07:50 | 24.4669 | 250.2366 | 190.5764 | 248.4301 | 172.718 | 74.8889 | 0.014392 | 0.35558 | 0.005118 | 24.7071 | 2.4655 | 39.2183 | 96.693 | 15.9068 | 19.9912 | 5.1628 | 96.6981 | 230.2454 | 170.5852 | 228.4389 | 152.7268
2012-10-31 07:50 | 24.4699 | 250.2278 | 190.5912 | 248.437 | 172.7522 | 74.8935 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4655 | 39.218 | 96.6918 | 15.9068 | 20.0103 | 5.1632 | 96.6969 | 230.2175 | 170.5809 | 228.4267 | 152.7419
2012-10-31 07:50 | 24.4722 | 250.2458 | 190.6328 | 248.4628 | 172.942 | 74.901 | 0.014395 | 0.35568 | 0.00512 | 24.7089 | 2.4654 | 39.2165 | 96.6844 | 15.9067 | 19.9564 | 5.1637 | 96.6895 | 230.2894 | 170.6764 | 228.5064 | 152.9856
2012-10-31 07:51 | 24.4714 | 250.2332 | 190.6634 | 248.4542 | 172.8123 | 74.8912 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4653 | 39.215 | 96.6774 | 15.9067 | 19.9717 | 5.163 | 96.6826 | 230.2615 | 170.6917 | 228.4825 | 152.8406
2012-10-31 07:51 | 24.4602 | 250.1673 | 190.719 | 248.4469 | 172.8363 | 74.8918 | 0.014408 | 0.35566 | 0.005124 | 24.6846 | 2.4653 | 39.2143 | 96.6739 | 15.9067 | 19.9243 | 5.163 | 96.679 | 230.243 | 170.7947 | 228.5226 | 152.912
2012-10-31 07:51 | 24.4684 | 250.2146 | 190.7036 | 248.4864 | 172.7703 | 74.8889 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4652 | 39.2136 | 96.6708 | 15.9067 | 19.9285 | 5.1628 | 96.6759 | 230.2861 | 170.7751 | 228.5579 | 152.8418
2012-10-31 07:51 | 24.4654 | 250.2272 | 190.6928 | 248.4717 | 172.7712 | 74.8756 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4653 | 39.2137 | 96.6716 | 15.9066 | 19.9657 | 5.1619 | 96.6768 | 230.2615 | 170.7271 | 228.506 | 152.8055
2012-10-31 07:51 | 24.4692 | 250.2428 | 190.7084 | 248.4755 | 172.5992 | 74.8883 | 0.014411 | 0.3556 | 0.005125 | 24.6755 | 2.4652 | 39.2131 | 96.6682 | 15.9066 | 19.9574 | 5.1628 | 96.6733 | 230.2854 | 170.751 | 228.5181 | 152.6418
2012-10-31 07:51 | 24.4692 | 250.274 | 190.6809 | 248.4794 | 172.486 | 74.9033 | 0.014382 | 0.35567 | 0.005115 | 24.7302 | 2.4652 | 39.2123 | 96.6659 | 15.9064 | 19.9695 | 5.1638 | 96.671 | 230.3045 | 170.7114 | 228.5099 | 152.5165
2012-10-31 07:51 | 24.4707 | 250.2247 | 190.6234 | 248.477 | 172.5422 | 74.8895 | 0.014404 | 0.35567 | 0.005123 | 24.6924 | 2.4651 | 39.2114 | 96.6606 | 15.9065 | 20.0352 | 5.1629 | 96.6657 | 230.1895 | 170.5882 | 228.4418 | 152.507
2012-10-31 07:51 | 24.4736 | 250.3019 | 190.6381 | 248.4955 | 172.6505 | 74.8872 | 0.014401 | 0.35566 | 0.005122 | 24.6966 | 2.4651 | 39.2105 | 96.657 | 15.9064 | 20.0501 | 5.1627 | 96.6621 | 230.2518 | 170.588 | 228.4454 | 152.6004
2012-10-31 07:51 | 24.4766 | 250.2775 | 190.6686 | 248.4946 | 172.7941 | 74.8935 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.465 | 39.2097 | 96.6526 | 15.9064 | 20.0411 | 5.1632 | 96.6577 | 230.2364 | 170.6275 | 228.4535 | 152.753
2012-10-31 07:51 | 24.4714 | 250.2606 | 190.6673 | 248.4933 | 172.7733 | 74.8877 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.465 | 39.2099 | 96.6538 | 15.9064 | 20.0078 | 5.1628 | 96.659 | 230.2528 | 170.6595 | 228.4855 | 152.7655
2012-10-31 07:51 | 24.4714 | 250.3231 | 190.6948 | 248.4698 | 172.7342 | 74.8964 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.465 | 39.209 | 96.6496 | 15.9064 | 20.0439 | 5.1634 | 96.6547 | 230.2792 | 170.6509 | 228.4259 | 152.6903
2012-10-31 07:51 | 24.4722 | 250.2809 | 190.6485 | 248.4863 | 172.7194 | 74.8941 | 0.014411 | 0.35568 | 0.005126 | 24.6815 | 2.4649 | 39.2082 | 96.6457 | 15.9064 | 19.9885 | 5.1632 | 96.6508 | 230.2924 | 170.66 | 228.4978 | 152.7309
2012-10-31 07:51 | 24.4722 | 250.2653 | 190.6289 | 248.4902 | 172.8092 | 74.886 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4648 | 39.2059 | 96.6344 | 15.9064 | 20.0046 | 5.1626 | 96.6396 | 230.2607 | 170.6243 | 228.4856 | 152.8046
2012-10-31 07:51 | 24.4766 | 250.2619 | 190.7236 | 248.5024 | 172.88 | 74.8854 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4647 | 39.2039 | 96.6248 | 15.9064 | 20.0049 | 5.1626 | 96.6299 | 230.257 | 170.7187 | 228.4975 | 152.8751
2012-10-31 07:51 | 24.4692 | 250.2506 | 190.7241 | 248.452 | 172.8062 | 74.8895 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4646 | 39.2033 | 96.6218 | 15.9064 | 19.9935 | 5.1629 | 96.627 | 230.2571 | 170.7306 | 228.4585 | 152.8127
2012-10-31 07:51 | 24.4759 | 250.2807 | 190.7308 | 248.4939 | 172.9262 | 74.8912 | 0.014411 | 0.35571 | 0.005126 | 24.6835 | 2.4646 | 39.2028 | 96.6191 | 15.9063 | 20.0404 | 5.163 | 96.6242 | 230.2403 | 170.6904 | 228.4535 | 152.8858
2012-10-31 07:51 | 24.4796 | 250.2844 | 190.7698 | 248.4859 | 172.9455 | 74.8808 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4645 | 39.2015 | 96.6125 | 15.9064 | 20.0039 | 5.1623 | 96.6176 | 230.2805 | 170.7659 | 228.482 | 152.9416
2012-10-31 07:51 | 24.4722 | 250.234 | 190.7585 | 248.4589 | 172.899 | 74.8889 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.4645 | 39.2006 | 96.6088 | 15.9063 | 20.0126 | 5.1628 | 96.6139 | 230.2214 | 170.7459 | 228.4463 | 152.8864
2012-10-31 07:51 | 24.4714 | 250.2567 | 190.7891 | 248.4737 | 172.8475 | 74.882 | 0.014408 | 0.3556 | 0.005123 | 24.6806 | 2.4645 | 39.2005 | 96.6084 | 15.9063 | 19.9837 | 5.1624 | 96.6135 | 230.273 | 170.8054 | 228.49 | 152.8638
2012-10-31 07:51 | 24.4789 | 250.3228 | 190.8006 | 248.4578 | 172.8628 | 74.89 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4644 | 39.2001 | 96.6058 | 15.9063 | 20.0313 | 5.1629 | 96.6109 | 230.2915 | 170.7693 | 228.4265 | 152.8315
2012-10-31 07:51 | 24.4692 | 250.3248 | 190.8144 | 248.4794 | 172.9234 | 74.8883 | 0.014411 | 0.35566 | 0.005125 | 24.6795 | 2.4644 | 39.1987 | 96.5995 | 15.9063 | 20.0096 | 5.1628 | 96.6047 | 230.3152 | 170.8048 | 228.4698 | 152.9138
2012-10-31 07:51 | 24.4766 | 250.3127 | 190.7865 | 248.4437 | 173.0362 | 74.8924 | 0.014414 | 0.35564 | 0.005126 | 24.6734 | 2.4642 | 39.1969 | 96.5908 | 15.9062 | 20.0411 | 5.1631 | 96.596 | 230.2716 | 170.7454 | 228.4026 | 152.9951
2012-10-31 07:51 | 24.4759 | 250.3511 | 190.8251 | 248.4861 | 173.1566 | 74.8727 | 0.014395 | 0.35564 | 0.005119 | 24.7059 | 2.4642 | 39.1962 | 96.5878 | 15.9061 | 20.0323 | 5.1617 | 96.5929 | 230.3188 | 170.7928 | 228.4538 | 153.1243
2012-10-31 07:51 | 24.4819 | 250.3141 | 190.89 | 248.4725 | 173.0493 | 74.8825 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4642 | 39.1956 | 96.5848 | 15.9062 | 20.0183 | 5.1624 | 96.59 | 230.2958 | 170.8717 | 228.4542 | 153.031
2012-10-31 07:51 | 24.4751 | 250.3307 | 190.9146 | 248.4931 | 173.0543 | 74.8952 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4642 | 39.1953 | 96.5833 | 15.9062 | 20.0115 | 5.1633 | 96.5884 | 230.3192 | 170.9031 | 228.4816 | 153.0428
2012-10-31 07:52 | 24.4729 | 250.3364 | 190.9635 | 248.4987 | 172.9349 | 74.8831 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4641 | 39.1946 | 96.5798 | 15.9062 | 19.9852 | 5.1624 | 96.5849 | 230.3512 | 170.9783 | 228.5135 | 152.9497
2012-10-31 07:52 | 24.4804 | 250.3439 | 190.9199 | 248.5023 | 172.8604 | 74.8831 | 0.014411 | 0.35567 | 0.005126 | 24.6805 | 2.464 | 39.1926 | 96.5698 | 15.9062 | 19.9726 | 5.1624 | 96.5749 | 230.3713 | 170.9473 | 228.5297 | 152.8878
2012-10-31 07:52 | 24.4692 | 250.3131 | 190.9009 | 248.4715 | 172.7476 | 74.8935 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.464 | 39.1926 | 96.5696 | 15.9062 | 19.9815 | 5.1632 | 96.5748 | 230.3316 | 170.9194 | 228.49 | 152.7661
2012-10-31 07:52 | 24.4677 | 250.296 | 190.8719 | 248.4622 | 172.7618 | 74.8854 | 0.014395 | 0.3557 | 0.00512 | 24.7099 | 2.464 | 39.1927 | 96.5707 | 15.9061 | 20.0041 | 5.1626 | 96.5758 | 230.2919 | 170.8678 | 228.4581 | 152.7577
2012-10-31 07:52 | 24.4662 | 250.2828 | 190.8822 | 248.4725 | 172.8969 | 74.8808 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4639 | 39.1919 | 96.5665 | 15.9062 | 20.0026 | 5.1623 | 96.5716 | 230.2802 | 170.8796 | 228.4699 | 152.8943
2012-10-31 07:52 | 24.4729 | 250.2621 | 190.8535 | 248.4713 | 172.888 | 74.8796 | 0.014417 | 0.35567 | 0.005128 | 24.6702 | 2.4639 | 39.1914 | 96.5635 | 15.9063 | 19.9972 | 5.1622 | 96.5686 | 230.2649 | 170.8563 | 228.4741 | 152.8908
2012-10-31 07:52 | 24.4729 | 250.2973 | 190.881 | 248.4831 | 172.9896 | 74.8848 | 0.014398 | 0.35568 | 0.005121 | 24.7038 | 2.4639 | 39.1906 | 96.5607 | 15.9061 | 20.0053 | 5.1626 | 96.5658 | 230.292 | 170.8757 | 228.4778 | 152.9843
2012-10-31 07:52 | 24.4729 | 250.3285 | 190.8731 | 248.4909 | 173.0286 | 74.8929 | 0.014398 | 0.35574 | 0.005122 | 24.7078 | 2.4636 | 39.1861 | 96.5377 | 15.9062 | 19.9852 | 5.1631 | 96.5428 | 230.3433 | 170.8879 | 228.5057 | 153.0434
2012-10-31 07:52 | 24.4677 | 250.2804 | 190.919 | 248.5092 | 173.0547 | 74.8929 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.4635 | 39.185 | 96.5324 | 15.9062 | 20.0001 | 5.1631 | 96.5375 | 230.2803 | 170.9189 | 228.5091 | 153.0546
2012-10-31 07:52 | 24.4662 | 250.3062 | 190.9215 | 248.4725 | 173.1352 | 74.8762 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.4633 | 39.1817 | 96.5158 | 15.9062 | 19.9785 | 5.162 | 96.5209 | 230.3277 | 170.943 | 228.494 | 153.1567
2012-10-31 07:52 | 24.4714 | 250.3036 | 190.962 | 248.4894 | 173.1521 | 74.8831 | 0.014417 | 0.3557 | 0.005128 | 24.6722 | 2.4634 | 39.1827 | 96.5207 | 15.9062 | 20.0118 | 5.1624 | 96.5258 | 230.2918 | 170.9502 | 228.4776 | 153.1403
2012-10-31 07:52 | 24.4699 | 250.3412 | 190.988 | 248.484 | 173.1975 | 74.8814 | 0.014417 | 0.35573 | 0.005129 | 24.6742 | 2.4634 | 39.1836 | 96.526 | 15.9061 | 19.9982 | 5.1623 | 96.5312 | 230.343 | 170.9898 | 228.4858 | 153.1993
2012-10-31 07:52 | 24.4654 | 250.3171 | 190.9796 | 248.5029 | 173.1813 | 74.8912 | 0.014401 | 0.35566 | 0.005122 | 24.6966 | 2.4635 | 39.1842 | 96.5285 | 15.9062 | 20.0018 | 5.163 | 96.5336 | 230.3153 | 170.9778 | 228.5011 | 153.1795
2012-10-31 07:52 | 24.4707 | 250.3146 | 191.0281 | 248.4691 | 173.2178 | 74.8952 | 0.014404 | 0.35573 | 0.005124 | 24.6965 | 2.4635 | 39.1849 | 96.5328 | 15.906 | 20.0031 | 5.1633 | 96.5379 | 230.3115 | 171.025 | 228.466 | 153.2147
2012-10-31 07:52 | 24.4692 | 250.3092 | 191.0895 | 248.4794 | 173.1577 | 74.8877 | 0.014417 | 0.3557 | 0.005128 | 24.6722 | 2.4636 | 39.1854 | 96.5355 | 15.906 | 19.9975 | 5.1628 | 96.5406 | 230.3117 | 171.092 | 228.4819 | 153.1602
2012-10-31 07:52 | 24.4736 | 250.3136 | 191.0428 | 248.4955 | 173.0996 | 74.8843 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4636 | 39.1853 | 96.5358 | 15.9059 | 19.9698 | 5.1625 | 96.5409 | 230.3438 | 171.073 | 228.5257 | 153.1298
2012-10-31 07:52 | 24.4707 | 250.3224 | 191.0478 | 248.477 | 173.2178 | 74.8866 | 0.014411 | 0.35557 | 0.005124 | 24.6734 | 2.4635 | 39.1836 | 96.5275 | 15.9059 | 19.9388 | 5.1627 | 96.5326 | 230.3836 | 171.109 | 228.5382 | 153.279
2012-10-31 07:52 | 24.4692 | 250.3092 | 191.0738 | 248.4794 | 173.1694 | 74.8895 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4635 | 39.1837 | 96.5273 | 15.906 | 19.9454 | 5.1629 | 96.5324 | 230.3638 | 171.1284 | 228.534 | 153.224
2012-10-31 07:52 | 24.4714 | 250.3622 | 191.0838 | 248.4816 | 173.238 | 74.8808 | 0.014404 | 0.35568 | 0.005123 | 24.6935 | 2.4633 | 39.1814 | 96.5169 | 15.9058 | 19.9797 | 5.1623 | 96.522 | 230.3825 | 171.1041 | 228.5019 | 153.2583
2012-10-31 07:52 | 24.4662 | 250.3375 | 191.0747 | 248.4568 | 173.1821 | 74.8825 | 0.014408 | 0.35571 | 0.005125 | 24.6886 | 2.4633 | 39.181 | 96.5151 | 15.9058 | 19.9865 | 5.1624 | 96.5202 | 230.351 | 171.0882 | 228.4703 | 153.1956
2012-10-31 07:52 | 24.4684 | 250.2967 | 191.0926 | 248.4864 | 173.278 | 74.8837 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4633 | 39.1803 | 96.5127 | 15.9056 | 20.0008 | 5.1625 | 96.5178 | 230.2959 | 171.0918 | 228.4856 | 153.2772
2012-10-31 07:52 | 24.4639 | 250.3313 | 191.1038 | 248.431 | 173.2149 | 74.8825 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4633 | 39.1799 | 96.5105 | 15.9057 | 20.0083 | 5.1624 | 96.5157 | 230.323 | 171.0955 | 228.4227 | 153.2066
2012-10-31 07:52 | 24.4699 | 250.3177 | 191.0823 | 248.4879 | 173.1233 | 74.8964 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4632 | 39.1788 | 96.5053 | 15.9056 | 20.0143 | 5.1634 | 96.5104 | 230.3034 | 171.068 | 228.4736 | 153.109
2012-10-31 07:52 | 24.4707 | 250.3107 | 191.1145 | 248.5082 | 173.046 | 74.8785 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4631 | 39.1781 | 96.5012 | 15.9057 | 20.0071 | 5.1621 | 96.5064 | 230.3036 | 171.1074 | 228.5011 | 153.0389
2012-10-31 07:52 | 24.4602 | 250.3315 | 191.049 | 248.5134 | 172.9573 | 74.8837 | 0.014411 | 0.35557 | 0.005124 | 24.6734 | 2.4631 | 39.1773 | 96.4978 | 15.9056 | 20.0126 | 5.1625 | 96.5029 | 230.3189 | 171.0364 | 228.5008 | 152.9447
2012-10-31 07:52 | 24.4677 | 250.2647 | 191.033 | 248.4896 | 172.8281 | 74.8877 | 0.014404 | 0.35558 | 0.005122 | 24.6865 | 2.4574 | 39.0849 | 96.0458 | 15.9053 | 20.0482 | 5.1628 | 96.0509 | 230.2165 | 170.9848 | 228.4414 | 152.7799
2012-10-31 07:53 | 24.4707 | 250.2951 | 190.9731 | 248.5122 | 172.8546 | 74.8796 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4566 | 39.0722 | 95.9834 | 15.9053 | 19.991 | 5.1622 | 95.9885 | 230.3041 | 170.9821 | 228.5212 | 152.8636
2012-10-31 07:53 | 24.4729 | 250.266 | 190.9949 | 248.5144 | 173.0091 | 74.8762 | 0.014411 | 0.35556 | 0.005124 | 24.6725 | 2.4559 | 39.0614 | 95.9314 | 15.9051 | 20.0374 | 5.162 | 95.9365 | 230.2286 | 170.9575 | 228.477 | 152.9717
2012-10-31 07:53 | 24.4684 | 250.2693 | 190.959 | 248.5138 | 172.9773 | 74.8716 | 0.014408 | 0.35553 | 0.005122 | 24.6756 | 2.4557 | 39.0586 | 95.9172 | 15.9051 | 20.0168 | 5.1616 | 95.9223 | 230.2525 | 170.9422 | 228.497 | 152.9605
2012-10-31 07:53 | 24.4609 | 250.2462 | 190.9594 | 248.5024 | 172.669 | 74.8716 | 0.014386 | 0.3555 | 0.005114 | 24.7113 | 2.456 | 39.0623 | 95.9352 | 15.9051 | 20.0414 | 5.1616 | 95.9403 | 230.2048 | 170.918 | 228.461 | 152.6276
2012-10-31 07:53 | 24.4587 | 250.2596 | 190.9061 | 248.508 | 173.03 | 74.8785 | 0.014392 | 0.35544 | 0.005115 | 24.697 | 2.4563 | 39.0685 | 95.9652 | 15.9052 | 20.0312 | 5.1621 | 95.9703 | 230.2284 | 170.8749 | 228.4768 | 152.9988
2012-10-31 07:53 | 24.4692 | 250.2545 | 190.9637 | 248.5107 | 173.021 | 74.8617 | 0.014382 | 0.35534 | 0.00511 | 24.7071 | 2.4568 | 39.0753 | 95.9986 | 15.9052 | 20.0337 | 5.161 | 96.0037 | 230.2208 | 170.93 | 228.477 | 152.9873
2012-10-31 07:53 | 24.4617 | 250.2783 | 190.9012 | 248.5071 | 172.4473 | 74.8687 | 0.014382 | 0.35542 | 0.005112 | 24.7132 | 2.4573 | 39.0835 | 96.0392 | 15.9052 | 19.9981 | 5.1614 | 96.0443 | 230.2802 | 170.9031 | 228.509 | 152.4492
2012-10-31 07:53 | 24.4632 | 250.2602 | 190.8438 | 248.4851 | 172.1442 | 74.8687 | 0.014401 | 0.35534 | 0.005117 | 24.6745 | 2.4592 | 39.1147 | 96.1918 | 15.9053 | 20.0116 | 5.1614 | 96.1969 | 230.2486 | 170.8322 | 228.4735 | 152.1326
2012-10-31 07:53 | 24.4654 | 250.2898 | 190.7596 | 248.4912 | 172.4705 | 74.8762 | 0.014376 | 0.3553 | 0.005108 | 24.7145 | 2.4631 | 39.1765 | 96.4945 | 15.9056 | 19.9897 | 5.162 | 96.4996 | 230.3001 | 170.7699 | 228.5015 | 152.4808
2012-10-31 07:53 | 24.4542 | 250.2786 | 190.7523 | 248.4761 | 172.3968 | 74.8796 | 0.014389 | 0.35534 | 0.005113 | 24.6951 | 2.4641 | 39.1938 | 96.5792 | 15.9056 | 19.9665 | 5.1622 | 96.5844 | 230.3121 | 170.7858 | 228.5096 | 152.4303
2012-10-31 07:53 | 24.4572 | 250.262 | 190.7356 | 248.4674 | 172.6419 | 74.8802 | 0.014386 | 0.35537 | 0.005112 | 24.7023 | 2.465 | 39.2071 | 96.6448 | 15.9057 | 20.0176 | 5.1622 | 96.65 | 230.2444 | 170.718 | 228.4498 | 152.6243
2012-10-31 07:53 | 24.4564 | 250.2847 | 190.7191 | 248.4939 | 172.7817 | 74.8791 | 0.014389 | 0.35537 | 0.005113 | 24.6971 | 2.4656 | 39.2175 | 96.6957 | 15.9057 | 20.0369 | 5.1622 | 96.7008 | 230.2478 | 170.6822 | 228.457 | 152.7448
2012-10-31 07:53 | 24.4512 | 250.2482 | 190.7375 | 248.4105 | 172.4992 | 74.8791 | 0.014401 | 0.35547 | 0.005119 | 24.6836 | 2.466 | 39.2236 | 96.7257 | 15.9057 | 19.9916 | 5.1622 | 96.7308 | 230.2566 | 170.7459 | 228.4189 | 152.5076
2012-10-31 07:53 | 24.4505 | 250.2671 | 190.6857 | 248.4333 | 172.4946 | 74.8802 | 0.014398 | 0.35547 | 0.005118 | 24.6887 | 2.4663 | 39.2279 | 96.7465 | 15.9058 | 20.0109 | 5.1622 | 96.7516 | 230.2562 | 170.6748 | 228.4224 | 152.4837
2012-10-31 07:53 | 24.4632 | 250.2954 | 190.7024 | 248.4108 | 172.4058 | 74.8744 | 0.014382 | 0.35551 | 0.005113 | 24.7192 | 2.4664 | 39.2306 | 96.7597 | 15.9058 | 20.0156 | 5.1618 | 96.7648 | 230.2798 | 170.6868 | 228.3952 | 152.3902
2012-10-31 07:53 | 24.4452 | 250.2383 | 190.6294 | 248.4241 | 172.6182 | 74.8843 | 0.014401 | 0.35548 | 0.005119 | 24.6846 | 2.4665 | 39.2311 | 96.7617 | 15.9058 | 20.0297 | 5.1625 | 96.7668 | 230.2086 | 170.5997 | 228.3944 | 152.5885
2012-10-31 07:53 | 24.4564 | 250.3003 | 190.6759 | 248.4587 | 172.7348 | 74.8872 | 0.014398 | 0.3555 | 0.005118 | 24.6907 | 2.4665 | 39.2313 | 96.7624 | 15.9059 | 19.9847 | 5.1627 | 96.7675 | 230.3156 | 170.6912 | 228.474 | 152.7501
2012-10-31 07:53 | 24.4542 | 250.2473 | 190.6894 | 248.4957 | 172.7522 | 74.8958 | 0.014386 | 0.35558 | 0.005115 | 24.7174 | 2.4665 | 39.2317 | 96.7651 | 15.9058 | 19.9946 | 5.1633 | 96.7703 | 230.2527 | 170.6948 | 228.5011 | 152.7576
2012-10-31 07:53 | 24.4602 | 250.2494 | 190.664 | 248.443 | 172.9105 | 74.8895 | 0.014404 | 0.35551 | 0.005121 | 24.6815 | 2.4666 | 39.2327 | 96.7696 | 15.9058 | 20.0247 | 5.1629 | 96.7748 | 230.2247 | 170.6393 | 228.4183 | 152.8858
2012-10-31 07:53 | 24.4535 | 250.274 | 190.7359 | 248.4558 | 172.8257 | 74.8883 | 0.014392 | 0.35553 | 0.005117 | 24.703 | 2.4665 | 39.2323 | 96.7683 | 15.9058 | 19.9698 | 5.1628 | 96.7734 | 230.3042 | 170.7661 | 228.486 | 152.8559
2012-10-31 07:53 | 24.4527 | 250.2224 | 190.7626 | 248.459 | 172.9108 | 74.9056 | 0.014395 | 0.35556 | 0.005118 | 24.6999 | 2.4665 | 39.2313 | 96.7635 | 15.9057 | 19.9971 | 5.164 | 96.7686 | 230.2253 | 170.7655 | 228.4619 | 152.9137
2012-10-31 07:53 | 24.4437 | 250.2329 | 190.7497 | 248.4539 | 172.9799 | 74.8941 | 0.014401 | 0.35551 | 0.00512 | 24.6866 | 2.4665 | 39.2311 | 96.7622 | 15.9058 | 19.9319 | 5.1632 | 96.7673 | 230.301 | 170.8178 | 228.522 | 153.048
2012-10-31 07:53 | 24.4549 | 250.248 | 190.8316 | 248.4455 | 173.0184 | 74.8941 | 0.014386 | 0.35556 | 0.005115 | 24.7153 | 2.4664 | 39.2295 | 96.7544 | 15.9057 | 20.0153 | 5.1632 | 96.7595 | 230.2327 | 170.8163 | 228.4302 | 153.0031
2012-10-31 07:54 | 24.452 | 250.2998 | 190.8012 | 248.4504 | 173.121 | 74.8895 | 0.014389 | 0.35558 | 0.005116 | 24.7122 | 2.4663 | 39.2289 | 96.7522 | 15.9057 | 19.9803 | 5.1629 | 96.7573 | 230.3195 | 170.8209 | 228.4701 | 153.1407
2012-10-31 07:54 | 24.452 | 250.2764 | 190.8915 | 248.4778 | 173.0194 | 74.8883 | 0.014395 | 0.35557 | 0.005118 | 24.7009 | 2.4663 | 39.2288 | 96.7507 | 15.9058 | 19.9723 | 5.1628 | 96.7558 | 230.3041 | 170.9192 | 228.5055 | 153.0471
2012-10-31 07:54 | 24.4497 | 250.278 | 190.8578 | 248.4364 | 172.9351 | 74.9097 | 0.014392 | 0.35564 | 0.005118 | 24.7111 | 2.4663 | 39.2277 | 96.7454 | 15.9058 | 19.9821 | 5.1643 | 96.7506 | 230.2959 | 170.8757 | 228.4543 | 152.953
2012-10-31 07:54 | 24.4527 | 250.2536 | 190.8412 | 248.4629 | 172.8288 | 74.897 | 0.014386 | 0.3556 | 0.005116 | 24.7183 | 2.4662 | 39.2264 | 96.7393 | 15.9058 | 19.977 | 5.1634 | 96.7444 | 230.2766 | 170.8642 | 228.4859 | 152.8518
2012-10-31 07:54 | 24.449 | 250.2734 | 190.8728 | 248.467 | 172.9149 | 74.8854 | 0.014398 | 0.3556 | 0.00512 | 24.6977 | 2.4661 | 39.2259 | 96.7368 | 15.9057 | 19.9934 | 5.1626 | 96.7419 | 230.28 | 170.8794 | 228.4736 | 152.9215
2012-10-31 07:54 | 24.4482 | 250.2921 | 190.8209 | 248.5053 | 172.918 | 74.9114 | 0.014395 | 0.35556 | 0.005118 | 24.6999 | 2.4661 | 39.2252 | 96.7335 | 15.9057 | 19.9846 | 5.1644 | 96.7387 | 230.3075 | 170.8363 | 228.5207 | 152.9334
2012-10-31 07:54 | 24.449 | 250.3125 | 190.7746 | 248.4748 | 172.9305 | 74.9004 | 0.014398 | 0.35564 | 0.005121 | 24.7008 | 2.4661 | 39.2246 | 96.7319 | 15.9055 | 20.0415 | 5.1636 | 96.737 | 230.271 | 170.7331 | 228.4333 | 152.889
2012-10-31 07:54 | 24.443 | 250.2791 | 190.8118 | 248.5236 | 172.823 | 74.8866 | 0.014392 | 0.35561 | 0.005118 | 24.7091 | 2.466 | 39.2231 | 96.7236 | 15.9056 | 19.9673 | 5.1627 | 96.7287 | 230.3118 | 170.8445 | 228.5563 | 152.8557
2012-10-31 07:54 | 24.446 | 250.2938 | 190.7952 | 248.507 | 172.8221 | 74.8889 | 0.014398 | 0.35563 | 0.00512 | 24.6998 | 2.4659 | 39.2217 | 96.7171 | 15.9056 | 19.9904 | 5.1628 | 96.7222 | 230.3034 | 170.8048 | 228.5166 | 152.8317
2012-10-31 07:54 | 24.446 | 250.3329 | 190.8148 | 248.4835 | 173.0095 | 74.8947 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4659 | 39.2211 | 96.7141 | 15.9056 | 19.9864 | 5.1632 | 96.7192 | 230.3465 | 170.8284 | 228.4971 | 153.0231
2012-10-31 07:54 | 24.4415 | 250.2971 | 190.8378 | 248.5103 | 173.0441 | 74.8796 | 0.014414 | 0.35554 | 0.005125 | 24.6663 | 2.4659 | 39.2206 | 96.7125 | 15.9055 | 19.9819 | 5.1622 | 96.7176 | 230.3152 | 170.8559 | 228.5284 | 153.0622
2012-10-31 07:54 | 24.4527 | 250.3162 | 190.849 | 248.4981 | 173.0631 | 74.8854 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4658 | 39.2196 | 96.7068 | 15.9056 | 19.9931 | 5.1626 | 96.712 | 230.3231 | 170.8559 | 228.505 | 153.07
2012-10-31 07:54 | 24.4475 | 250.311 | 190.8713 | 248.5281 | 173.0657 | 74.8964 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.4657 | 39.2186 | 96.7021 | 15.9056 | 20.02 | 5.1634 | 96.7072 | 230.291 | 170.8513 | 228.5081 | 153.0457
2012-10-31 07:54 | 24.4415 | 250.2776 | 190.8535 | 248.5064 | 172.9777 | 74.8843 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4657 | 39.2175 | 96.6967 | 15.9056 | 20.018 | 5.1625 | 96.7018 | 230.2596 | 170.8355 | 228.4884 | 152.9597
2012-10-31 07:54 | 24.4422 | 250.2822 | 190.9092 | 248.5149 | 172.7831 | 74.8981 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.4656 | 39.2165 | 96.6922 | 15.9054 | 20.0187 | 5.1635 | 96.6974 | 230.2635 | 170.8905 | 228.4962 | 152.7644
2012-10-31 07:54 | 24.4452 | 250.3321 | 190.8651 | 248.5258 | 172.6846 | 74.8889 | 0.014411 | 0.35563 | 0.005125 | 24.6775 | 2.4656 | 39.2159 | 96.6898 | 15.9054 | 20.0016 | 5.1628 | 96.6949 | 230.3305 | 170.8635 | 228.5242 | 152.683
2012-10-31 07:54 | 24.4452 | 250.3204 | 190.8533 | 248.5179 | 172.9931 | 74.89 | 0.014401 | 0.35563 | 0.005121 | 24.6946 | 2.4655 | 39.2145 | 96.6832 | 15.9053 | 20.0337 | 5.1629 | 96.6884 | 230.2867 | 170.8196 | 228.4842 | 152.9594
2012-10-31 07:54 | 24.4452 | 250.3282 | 190.8808 | 248.5258 | 173.0712 | 74.8935 | 0.014408 | 0.35557 | 0.005123 | 24.6786 | 2.4655 | 39.2142 | 96.6822 | 15.9052 | 20.0337 | 5.1632 | 96.6873 | 230.2945 | 170.8471 | 228.4921 | 153.0375
2012-10-31 07:54 | 24.4475 | 250.3461 | 190.8792 | 248.5163 | 173.0071 | 74.8935 | 0.014398 | 0.35553 | 0.005119 | 24.6927 | 2.4654 | 39.2133 | 96.6775 | 15.9053 | 20.016 | 5.1632 | 96.6826 | 230.3301 | 170.8632 | 228.5003 | 152.9911
2012-10-31 07:54 | 24.44 | 250.3191 | 190.8992 | 248.5284 | 173.027 | 74.8889 | 0.014395 | 0.35558 | 0.005119 | 24.7019 | 2.4654 | 39.2125 | 96.6733 | 15.9053 | 20.0245 | 5.1628 | 96.6785 | 230.2946 | 170.8747 | 228.5039 | 153.0025
2012-10-31 07:54 | 24.443 | 250.3456 | 190.8707 | 248.5197 | 172.9831 | 74.8883 | 0.014404 | 0.35561 | 0.005122 | 24.6885 | 2.4652 | 39.2099 | 96.661 | 15.9052 | 20.0235 | 5.1628 | 96.6661 | 230.3221 | 170.8472 | 228.4962 | 152.9596
2012-10-31 07:55 | 24.4497 | 250.3562 | 190.8657 | 248.5029 | 173.0796 | 74.8814 | 0.014408 | 0.35561 | 0.005124 | 24.6816 | 2.4651 | 39.2089 | 96.6557 | 15.9053 | 20.0302 | 5.1623 | 96.6609 | 230.326 | 170.8355 | 228.4727 | 153.0494
2012-10-31 07:55 | 24.4415 | 250.3441 | 190.9203 | 248.526 | 173.13 | 74.8981 | 0.014398 | 0.35561 | 0.00512 | 24.6988 | 2.4651 | 39.2075 | 96.6495 | 15.9052 | 20.014 | 5.1635 | 96.6546 | 230.3301 | 170.9063 | 228.512 | 153.116
2012-10-31 07:55 | 24.452 | 250.3702 | 190.9308 | 248.5091 | 173.0741 | 74.8952 | 0.014395 | 0.35566 | 0.00512 | 24.7069 | 2.465 | 39.2062 | 96.6429 | 15.9052 | 19.9803 | 5.1633 | 96.648 | 230.3899 | 170.9505 | 228.5288 | 153.0938
2012-10-31 07:55 | 24.4512 | 250.3459 | 190.9065 | 248.5161 | 173.1163 | 74.8958 | 0.014411 | 0.35564 | 0.005125 | 24.6785 | 2.4649 | 39.2046 | 96.635 | 15.9052 | 20.0317 | 5.1633 | 96.6401 | 230.3142 | 170.8748 | 228.4844 | 153.0846
2012-10-31 07:55 | 24.4557 | 250.3465 | 190.9385 | 248.5636 | 173.0427 | 74.8912 | 0.014392 | 0.35561 | 0.005118 | 24.7091 | 2.4648 | 39.2037 | 96.6308 | 15.9052 | 20.0402 | 5.163 | 96.6359 | 230.3063 | 170.8983 | 228.5234 | 153.0025
2012-10-31 07:55 | 24.446 | 250.3564 | 190.913 | 248.5109 | 172.8689 | 74.9016 | 0.014401 | 0.35567 | 0.005122 | 24.6976 | 2.4648 | 39.2025 | 96.6249 | 15.9052 | 20.0105 | 5.1637 | 96.6301 | 230.3459 | 170.9025 | 228.5004 | 152.8584
2012-10-31 07:55 | 24.452 | 250.3663 | 190.8797 | 248.513 | 172.9023 | 74.8866 | 0.014401 | 0.35568 | 0.005122 | 24.6986 | 2.4647 | 39.2009 | 96.6172 | 15.9052 | 19.9844 | 5.1627 | 96.6223 | 230.3819 | 170.8953 | 228.5286 | 152.9179
2012-10-31 07:55 | 24.4535 | 250.3443 | 190.893 | 248.5536 | 172.8022 | 74.8883 | 0.014398 | 0.35571 | 0.005122 | 24.7058 | 2.4647 | 39.202 | 96.6226 | 15.9052 | 20.0059 | 5.1628 | 96.6277 | 230.3384 | 170.8871 | 228.5477 | 152.7963
2012-10-31 07:55 | 24.4497 | 250.3405 | 190.8382 | 248.5224 | 172.775 | 74.8912 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.4647 | 39.2006 | 96.6165 | 15.9051 | 19.9901 | 5.163 | 96.6216 | 230.3504 | 170.8481 | 228.5323 | 152.7849
2012-10-31 07:55 | 24.4512 | 250.3147 | 190.8436 | 248.4887 | 172.7453 | 74.8831 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4645 | 39.1979 | 96.6024 | 15.9052 | 19.9876 | 5.1624 | 96.6076 | 230.3271 | 170.856 | 228.5011 | 152.7577
2012-10-31 07:55 | 24.4564 | 250.3668 | 190.8449 | 248.5174 | 172.9574 | 74.8872 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4645 | 39.1982 | 96.6041 | 15.9051 | 20.0449 | 5.1627 | 96.6092 | 230.3219 | 170.8 | 228.4725 | 152.9125
2012-10-31 07:55 | 24.4564 | 250.3433 | 190.8409 | 248.5213 | 172.9692 | 74.8854 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.4644 | 39.1962 | 96.5941 | 15.9051 | 19.9847 | 5.1626 | 96.5992 | 230.3586 | 170.8562 | 228.5366 | 152.9845
2012-10-31 07:55 | 24.4512 | 250.3577 | 190.8161 | 248.5161 | 172.8116 | 74.8848 | 0.014401 | 0.35564 | 0.005122 | 24.6956 | 2.4643 | 39.1953 | 96.5901 | 15.9051 | 19.9153 | 5.1626 | 96.5952 | 230.4424 | 170.9008 | 228.6008 | 152.8963
2012-10-31 07:55 | 24.4535 | 250.3404 | 190.8341 | 248.5067 | 172.771 | 74.8883 | 0.014411 | 0.35571 | 0.005126 | 24.6835 | 2.4643 | 39.1945 | 96.5864 | 15.905 | 19.9497 | 5.1628 | 96.5916 | 230.3907 | 170.8844 | 228.557 | 152.8213
2012-10-31 07:55 | 24.4542 | 250.3646 | 190.8112 | 248.5191 | 172.7365 | 74.8756 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.4643 | 39.1943 | 96.5847 | 15.9051 | 19.9745 | 5.1619 | 96.5898 | 230.3901 | 170.8367 | 228.5446 | 152.762
2012-10-31 07:55 | 24.4624 | 250.3454 | 190.8273 | 248.5351 | 172.9361 | 74.8837 | 0.014411 | 0.35567 | 0.005126 | 24.6805 | 2.4642 | 39.1932 | 96.58 | 15.905 | 19.9867 | 5.1625 | 96.5851 | 230.3587 | 170.8406 | 228.5484 | 152.9494
2012-10-31 07:55 | 24.4497 | 250.3288 | 190.8421 | 248.499 | 172.9703 | 74.8802 | 0.014404 | 0.35564 | 0.005123 | 24.6905 | 2.4642 | 39.193 | 96.5791 | 15.905 | 20.0142 | 5.1622 | 96.5842 | 230.3146 | 170.8279 | 228.4848 | 152.9561
2012-10-31 07:55 | 24.4467 | 250.3258 | 190.8352 | 248.4882 | 172.9126 | 74.8669 | 0.014404 | 0.3557 | 0.005123 | 24.6945 | 2.4642 | 39.1929 | 96.5788 | 15.905 | 19.9991 | 5.1613 | 96.584 | 230.3267 | 170.8361 | 228.4891 | 152.9135
2012-10-31 07:55 | 24.4542 | 250.3216 | 190.8387 | 248.5152 | 172.7912 | 74.8721 | 0.014401 | 0.35568 | 0.005122 | 24.6986 | 2.4641 | 39.1923 | 96.5756 | 15.905 | 20.0187 | 5.1617 | 96.5807 | 230.3029 | 170.82 | 228.4965 | 152.7725
2012-10-31 07:55 | 24.452 | 250.3194 | 190.809 | 248.5052 | 172.8085 | 74.8762 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4641 | 39.1919 | 96.5741 | 15.9049 | 19.9844 | 5.162 | 96.5792 | 230.335 | 170.8246 | 228.5208 | 152.8241
2012-10-31 07:55 | 24.4497 | 250.3093 | 190.7871 | 248.499 | 172.8141 | 74.8727 | 0.014404 | 0.35571 | 0.005124 | 24.6955 | 2.4641 | 39.191 | 96.5692 | 15.905 | 19.974 | 5.1617 | 96.5743 | 230.3353 | 170.8131 | 228.525 | 152.8401
2012-10-31 07:55 | 24.4542 | 250.3255 | 190.8309 | 248.5113 | 172.6545 | 74.8779 | 0.014408 | 0.35571 | 0.005125 | 24.6886 | 2.464 | 39.1902 | 96.5656 | 15.905 | 19.9825 | 5.1621 | 96.5707 | 230.343 | 170.8484 | 228.5288 | 152.672
2012-10-31 07:55 | 24.446 | 250.3056 | 190.7991 | 248.4953 | 172.8182 | 74.8837 | 0.014408 | 0.35564 | 0.005124 | 24.6836 | 2.464 | 39.1901 | 96.5657 | 15.9048 | 19.9382 | 5.1625 | 96.5708 | 230.3674 | 170.8609 | 228.5571 | 152.88
2012-10-31 07:55 | 24.4549 | 250.2988 | 190.808 | 248.5003 | 172.7646 | 74.8872 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.464 | 39.1891 | 96.561 | 15.9048 | 19.9391 | 5.1627 | 96.5662 | 230.3597 | 170.8689 | 228.5612 | 152.8255
2012-10-31 07:56 | 24.4579 | 250.2666 | 190.7796 | 248.515 | 172.6817 | 74.8704 | 0.014404 | 0.3556 | 0.005122 | 24.6874 | 2.4639 | 39.1885 | 96.5583 | 15.9048 | 19.922 | 5.1616 | 96.5634 | 230.3446 | 170.8576 | 228.593 | 152.7597
2012-10-31 07:56 | 24.4475 | 250.3461 | 190.7456 | 248.4538 | 172.7845 | 74.8941 | 0.014414 | 0.35567 | 0.005127 | 24.6753 | 2.4638 | 39.1872 | 96.5513 | 15.9049 | 19.9277 | 5.1632 | 96.5565 | 230.4184 | 170.8179 | 228.5261 | 152.8568
2012-10-31 07:56 | 24.4512 | 250.3381 | 190.765 | 248.4887 | 172.9444 | 74.8796 | 0.014389 | 0.35566 | 0.005118 | 24.7172 | 2.4639 | 39.1872 | 96.5516 | 15.9048 | 19.8912 | 5.1622 | 96.5567 | 230.4469 | 170.8738 | 228.5975 | 153.0532
2012-10-31 07:56 | 24.4557 | 250.2918 | 190.8009 | 248.5324 | 172.8904 | 74.8773 | 0.014426 | 0.35566 | 0.005131 | 24.6538 | 2.4637 | 39.185 | 96.5406 | 15.9049 | 19.9078 | 5.162 | 96.5457 | 230.384 | 170.8931 | 228.6246 | 152.9826
2012-10-31 07:56 | 24.4564 | 250.3472 | 190.7624 | 248.5096 | 172.9184 | 74.871 | 0.014411 | 0.3557 | 0.005126 | 24.6825 | 2.4637 | 39.1841 | 96.5366 | 15.9048 | 19.9165 | 5.1616 | 96.5417 | 230.4307 | 170.8459 | 228.5931 | 153.0019
2012-10-31 07:56 | 24.4602 | 250.2963 | 190.7583 | 248.4625 | 172.9964 | 74.8848 | 0.01442 | 0.35563 | 0.005128 | 24.6621 | 2.4637 | 39.1844 | 96.5389 | 15.9047 | 19.9324 | 5.1626 | 96.544 | 230.3639 | 170.8259 | 228.5301 | 153.064
2012-10-31 07:56 | 24.4669 | 250.3069 | 190.8396 | 248.481 | 172.9562 | 74.8814 | 0.014398 | 0.35571 | 0.005122 | 24.7058 | 2.4636 | 39.1827 | 96.5303 | 15.9046 | 19.915 | 5.1623 | 96.5354 | 230.3919 | 170.9246 | 228.566 | 153.0412
2012-10-31 07:56 | 24.4557 | 250.2918 | 190.8402 | 248.5011 | 172.8474 | 74.8768 | 0.014398 | 0.35566 | 0.005121 | 24.7018 | 2.4635 | 39.1814 | 96.5237 | 15.9047 | 19.9198 | 5.162 | 96.5288 | 230.372 | 170.9204 | 228.5813 | 152.9276
2012-10-31 07:56 | 24.4639 | 250.3352 | 190.8052 | 248.4819 | 172.7814 | 74.8675 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4635 | 39.1817 | 96.5252 | 15.9047 | 19.924 | 5.1614 | 96.5304 | 230.4112 | 170.8812 | 228.5579 | 152.8574
2012-10-31 07:56 | 24.4692 | 250.3053 | 190.8184 | 248.5028 | 172.775 | 74.8768 | 0.014389 | 0.35564 | 0.005117 | 24.7162 | 2.4635 | 39.1818 | 96.5259 | 15.9047 | 19.9414 | 5.162 | 96.5311 | 230.3639 | 170.877 | 228.5614 | 152.8336
2012-10-31 07:56 | 24.4632 | 250.3306 | 190.7888 | 248.4655 | 172.6987 | 74.8796 | 0.014404 | 0.35566 | 0.005123 | 24.6915 | 2.4634 | 39.1802 | 96.5182 | 15.9047 | 19.9514 | 5.1622 | 96.5233 | 230.3792 | 170.8374 | 228.5141 | 152.7473
2012-10-31 07:56 | 24.4736 | 250.2823 | 190.7756 | 248.4603 | 172.7638 | 74.8779 | 0.014414 | 0.35561 | 0.005126 | 24.6714 | 2.4623 | 39.1622 | 96.4293 | 15.9047 | 19.9859 | 5.1621 | 96.4344 | 230.2964 | 170.7897 | 228.4744 | 152.7779
2012-10-31 07:56 | 24.4774 | 250.3057 | 190.7676 | 248.4797 | 172.7519 | 74.8652 | 0.014398 | 0.35567 | 0.005121 | 24.7027 | 2.4572 | 39.0794 | 96.0252 | 15.9041 | 19.9415 | 5.1612 | 96.0304 | 230.3642 | 170.8261 | 228.5382 | 152.8104
2012-10-31 07:56 | 24.4781 | 250.2478 | 190.7369 | 248.4844 | 172.6706 | 74.8721 | 0.01442 | 0.35564 | 0.005128 | 24.6631 | 2.4568 | 39.0726 | 95.992 | 15.9041 | 19.9623 | 5.1617 | 95.9971 | 230.2855 | 170.7746 | 228.5221 | 152.7083
2012-10-31 07:56 | 24.4714 | 250.2489 | 190.687 | 248.5011 | 172.6952 | 74.8583 | 0.014401 | 0.35557 | 0.005121 | 24.6906 | 2.4562 | 39.0628 | 95.9444 | 15.9041 | 19.9516 | 5.1607 | 95.9495 | 230.2973 | 170.7354 | 228.5495 | 152.7436
2012-10-31 07:56 | 24.4729 | 250.2347 | 190.6728 | 248.4792 | 172.9622 | 74.8704 | 0.014389 | 0.35548 | 0.005115 | 24.7052 | 2.4562 | 39.0634 | 95.9481 | 15.9039 | 19.9932 | 5.1616 | 95.9532 | 230.2415 | 170.6796 | 228.486 | 152.969
2012-10-31 07:56 | 24.4579 | 250.2862 | 190.7246 | 248.4681 | 172.5216 | 74.8559 | 0.014398 | 0.35544 | 0.005118 | 24.6867 | 2.4562 | 39.0623 | 95.9429 | 15.9038 | 19.9983 | 5.1606 | 95.948 | 230.2879 | 170.7263 | 228.4698 | 152.5233
2012-10-31 07:56 | 24.4699 | 250.2474 | 190.7051 | 248.4683 | 172.7991 | 74.8519 | 0.014386 | 0.35556 | 0.005115 | 24.7153 | 2.4565 | 39.0685 | 95.973 | 15.9039 | 19.9822 | 5.1603 | 95.9781 | 230.2652 | 170.7229 | 228.4861 | 152.8169
2012-10-31 07:56 | 24.4722 | 250.2536 | 190.6721 | 248.4667 | 172.8209 | 74.8554 | 0.014395 | 0.35553 | 0.005118 | 24.6979 | 2.457 | 39.0758 | 96.0082 | 15.904 | 20.0286 | 5.1605 | 96.0133 | 230.225 | 170.6435 | 228.4381 | 152.7923
2012-10-31 07:56 | 24.4624 | 250.2242 | 190.7016 | 248.4647 | 172.612 | 74.8525 | 0.014389 | 0.35541 | 0.005114 | 24.7001 | 2.4575 | 39.0837 | 96.0478 | 15.9039 | 20.0309 | 5.1603 | 96.0529 | 230.1933 | 170.6707 | 228.4338 | 152.5811
2012-10-31 07:56 | 24.4692 | 250.231 | 190.6534 | 248.452 | 172.1502 | 74.864 | 0.014386 | 0.35544 | 0.005113 | 24.7073 | 2.4586 | 39.102 | 96.1377 | 15.9039 | 20.0337 | 5.1611 | 96.1428 | 230.1973 | 170.6197 | 228.4183 | 152.1165
2012-10-31 07:56 | 24.4609 | 250.2306 | 190.6058 | 248.4359 | 172.181 | 74.8658 | 0.014389 | 0.35544 | 0.005114 | 24.7021 | 2.4632 | 39.1757 | 96.4983 | 15.9042 | 20.0294 | 5.1612 | 96.5034 | 230.2012 | 170.5764 | 228.4065 | 152.1516
2012-10-31 07:56 | 24.4564 | 250.2417 | 190.5502 | 248.4353 | 172.4693 | 74.8773 | 0.014379 | 0.35544 | 0.005111 | 24.7193 | 2.4642 | 39.1919 | 96.5777 | 15.9043 | 20.0289 | 5.162 | 96.5828 | 230.2128 | 170.5213 | 228.4064 | 152.4404
2012-10-31 07:56 | 24.4602 | 250.3002 | 190.5736 | 248.4469 | 172.2193 | 74.8727 | 0.014389 | 0.3554 | 0.005114 | 24.6991 | 2.4651 | 39.2055 | 96.6438 | 15.9045 | 20.0367 | 5.1617 | 96.649 | 230.2635 | 170.5369 | 228.4102 | 152.1826
2012-10-31 07:57 | 24.4549 | 250.2363 | 190.533 | 248.4064 | 172.0032 | 74.8606 | 0.014401 | 0.35544 | 0.005119 | 24.6816 | 2.4658 | 39.2164 | 96.698 | 15.9045 | 20.0314 | 5.1609 | 96.7031 | 230.2049 | 170.5016 | 228.375 | 151.9718
2012-10-31 07:57 | 24.4587 | 250.2792 | 190.4346 | 248.4219 | 172.0031 | 74.8594 | 0.014382 | 0.35544 | 0.005112 | 24.7142 | 2.4663 | 39.2249 | 96.7397 | 15.9045 | 20.0392 | 5.1608 | 96.7448 | 230.24 | 170.3954 | 228.3827 | 151.9639
2012-10-31 07:57 | 24.437 | 250.2262 | 190.3854 | 248.4237 | 172.0634 | 74.8704 | 0.014392 | 0.3555 | 0.005116 | 24.701 | 2.4667 | 39.2309 | 96.7699 | 15.9044 | 20.0055 | 5.1616 | 96.775 | 230.2207 | 170.3799 | 228.4182 | 152.0579
2012-10-31 07:57 | 24.4497 | 250.2936 | 190.3589 | 248.4208 | 172.0722 | 74.8837 | 0.014389 | 0.35542 | 0.005114 | 24.7012 | 2.4668 | 39.2335 | 96.7823 | 15.9045 | 19.978 | 5.1625 | 96.7875 | 230.3156 | 170.3809 | 228.4428 | 152.0942
2012-10-31 07:57 | 24.4377 | 250.2425 | 190.3429 | 248.3579 | 172.2476 | 74.8762 | 0.014408 | 0.35544 | 0.005121 | 24.6696 | 2.4669 | 39.235 | 96.7896 | 15.9044 | 20.0062 | 5.162 | 96.7947 | 230.2363 | 170.3367 | 228.3517 | 152.2414
2012-10-31 07:57 | 24.4385 | 250.2394 | 190.3673 | 248.3822 | 172.3382 | 74.8802 | 0.014401 | 0.35542 | 0.005118 | 24.6806 | 2.467 | 39.2356 | 96.7923 | 15.9045 | 20.0511 | 5.1622 | 96.7974 | 230.1883 | 170.3162 | 228.3311 | 152.2871
2012-10-31 07:57 | 24.4363 | 250.2724 | 190.3376 | 248.3839 | 172.3242 | 74.8837 | 0.014395 | 0.3555 | 0.005117 | 24.6959 | 2.467 | 39.2368 | 96.7984 | 15.9045 | 19.9967 | 5.1625 | 96.8035 | 230.2757 | 170.3409 | 228.3872 | 152.3275
2012-10-31 07:57 | 24.4385 | 250.2355 | 190.3752 | 248.4017 | 172.3811 | 74.8675 | 0.014398 | 0.35547 | 0.005118 | 24.6887 | 2.467 | 39.2357 | 96.7929 | 15.9045 | 20.007 | 5.1614 | 96.7981 | 230.2285 | 170.3682 | 228.3947 | 152.3741
2012-10-31 07:57 | 24.428 | 250.2797 | 190.3607 | 248.3717 | 172.5971 | 74.8814 | 0.014395 | 0.3554 | 0.005116 | 24.6888 | 2.467 | 39.2358 | 96.7937 | 15.9044 | 19.9965 | 5.1623 | 96.7989 | 230.2832 | 170.3642 | 228.3752 | 152.6006
2012-10-31 07:57 | 24.425 | 250.2181 | 190.4088 | 248.3882 | 172.7386 | 74.8791 | 0.014401 | 0.35542 | 0.005118 | 24.6806 | 2.4842 | 39.5101 | 98.1496 | 15.9048 | 20.0135 | 5.1622 | 98.1547 | 230.2046 | 170.3953 | 228.3747 | 152.7251
2012-10-31 07:57 | 24.4303 | 250.3368 | 190.4848 | 248.3662 | 172.7478 | 75.0299 | 0.014404 | 0.3555 | 0.005121 | 24.6804 | 2.6431 | 42.0791 | 111.2194 | 15.9203 | 19.9907 | 5.1726 | 111.2245 | 230.3461 | 170.4941 | 228.3755 | 152.7571
2012-10-31 07:57 | 24.4288 | 250.5893 | 190.6955 | 248.3725 | 172.7775 | 75.1611 | 0.014395 | 0.3556 | 0.005119 | 24.7029 | 2.6423 | 42.0771 | 111.1806 | 15.9244 | 19.9692 | 5.1816 | 111.1857 | 230.6201 | 170.7263 | 228.4033 | 152.8083
2012-10-31 07:57 | 24.4325 | 250.8041 | 190.7738 | 248.4309 | 172.8867 | 75.2056 | 0.014398 | 0.35558 | 0.00512 | 24.6968 | 2.6419 | 42.0761 | 111.1602 | 15.9266 | 19.9649 | 5.1847 | 111.1653 | 230.8392 | 170.8089 | 228.466 | 152.9218
2012-10-31 07:57 | 24.4333 | 250.9885 | 190.9003 | 248.5139 | 172.8523 | 75.2189 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.6416 | 42.0756 | 111.1469 | 15.9281 | 19.9496 | 5.1856 | 111.152 | 231.0389 | 170.9507 | 228.5643 | 152.9027
2012-10-31 07:57 | 24.434 | 251.2354 | 190.9993 | 248.5537 | 172.9272 | 75.2414 | 0.014395 | 0.35568 | 0.00512 | 24.7089 | 2.6413 | 42.0746 | 111.1311 | 15.9296 | 19.9343 | 5.1871 | 111.1362 | 231.3011 | 171.065 | 228.6194 | 152.9929
2012-10-31 07:57 | 24.431 | 251.4903 | 191.1102 | 248.6524 | 172.9672 | 75.2692 | 0.014417 | 0.35567 | 0.005128 | 24.6702 | 2.641 | 42.0733 | 111.116 | 15.9308 | 19.9353 | 5.1891 | 111.1212 | 231.555 | 171.1749 | 228.7171 | 153.0319
2012-10-31 07:57 | 24.4377 | 251.7197 | 191.2073 | 248.7881 | 172.9934 | 75.2911 | 0.014414 | 0.35563 | 0.005126 | 24.6723 | 2.6407 | 42.0721 | 111.1007 | 15.932 | 19.966 | 5.1906 | 111.1058 | 231.7537 | 171.2413 | 228.8221 | 153.0274
2012-10-31 07:57 | 24.422 | 251.911 | 191.3802 | 248.8936 | 172.9426 | 75.2992 | 0.014395 | 0.35567 | 0.00512 | 24.7079 | 2.6405 | 42.0716 | 111.0914 | 15.933 | 19.8741 | 5.1911 | 111.0966 | 232.0369 | 171.5061 | 229.0195 | 153.0685
2012-10-31 07:57 | 24.4355 | 252.1238 | 191.4291 | 249.0518 | 172.8233 | 75.3189 | 0.014408 | 0.35568 | 0.005125 | 24.6866 | 2.6403 | 42.0707 | 111.0812 | 15.9338 | 19.9438 | 5.1925 | 111.0863 | 232.18 | 171.4853 | 229.108 | 152.8795
2012-10-31 07:57 | 24.431 | 252.2911 | 191.5189 | 249.1998 | 173.1976 | 75.3345 | 0.014404 | 0.3557 | 0.005123 | 24.6945 | 2.6401 | 42.0696 | 111.0693 | 15.9347 | 19.9072 | 5.1936 | 111.0744 | 232.3839 | 171.6117 | 229.2926 | 153.2904
2012-10-31 07:57 | 24.4235 | 252.4711 | 191.645 | 249.38 | 173.3151 | 75.3518 | 0.014411 | 0.35574 | 0.005127 | 24.6855 | 2.64 | 42.0686 | 111.0594 | 15.9353 | 19.9197 | 5.1948 | 111.0645 | 232.5514 | 171.7253 | 229.4603 | 153.3954
2012-10-31 07:57 | 24.4363 | 252.6558 | 191.7835 | 249.4906 | 173.2693 | 75.383 | 0.014414 | 0.35581 | 0.005129 | 24.6854 | 2.6398 | 42.0686 | 111.0544 | 15.936 | 19.9366 | 5.1969 | 111.0595 | 232.7192 | 171.8469 | 229.554 | 153.3327
2012-10-31 07:57 | 24.4348 | 252.8183 | 191.8488 | 249.6572 | 173.3928 | 75.4021 | 0.014411 | 0.35571 | 0.005126 | 24.6835 | 2.6397 | 42.0677 | 111.0467 | 15.9364 | 19.9391 | 5.1982 | 111.0518 | 232.8792 | 171.9097 | 229.7181 | 153.4537
2012-10-31 07:57 | 24.437 | 252.9845 | 192.0122 | 249.8314 | 173.4224 | 75.4102 | 0.014408 | 0.35579 | 0.005126 | 24.6936 | 2.6395 | 42.066 | 111.0336 | 15.9371 | 19.9533 | 5.1988 | 111.0388 | 233.0312 | 172.0589 | 229.8781 | 153.4691
2012-10-31 07:57 | 24.4295 | 253.1527 | 192.0754 | 250.0233 | 173.3719 | 75.42 | 0.014411 | 0.3558 | 0.005127 | 24.6895 | 2.6393 | 42.0647 | 111.0224 | 15.9377 | 19.8736 | 5.1995 | 111.0276 | 233.2791 | 172.2018 | 230.1497 | 153.4983
2012-10-31 07:58 | 24.437 | 253.3047 | 192.1261 | 250.2027 | 173.3833 | 75.4321 | 0.014426 | 0.35579 | 0.005133 | 24.6628 | 2.6392 | 42.064 | 111.0149 | 15.9382 | 19.9252 | 5.2003 | 111.02 | 233.3795 | 172.2009 | 230.2775 | 153.4581
2012-10-31 07:58 | 24.4407 | 253.5388 | 192.232 | 250.3472 | 173.4808 | 75.4622 | 0.014408 | 0.35583 | 0.005127 | 24.6966 | 2.6391 | 42.0631 | 111.0069 | 15.9387 | 19.9008 | 5.2024 | 111.012 | 233.638 | 172.3312 | 230.4464 | 153.58
2012-10-31 07:58 | 24.443 | 253.6738 | 192.3561 | 250.5019 | 173.5495 | 75.483 | 0.014411 | 0.35579 | 0.005127 | 24.6885 | 2.639 | 42.0635 | 111.0065 | 15.939 | 19.9272 | 5.2038 | 111.0116 | 233.7466 | 172.4289 | 230.5747 | 153.6223
2012-10-31 07:58 | 24.443 | 253.83 | 192.4112 | 250.7168 | 173.6667 | 75.487 | 0.01442 | 0.35587 | 0.005132 | 24.6791 | 2.6389 | 42.0629 | 110.9998 | 15.9396 | 19.9232 | 5.2041 | 111.0049 | 233.9068 | 172.488 | 230.7936 | 153.7435
2012-10-31 07:58 | 24.44 | 253.9675 | 192.5339 | 250.8702 | 173.8434 | 75.4974 | 0.014398 | 0.35581 | 0.005123 | 24.7128 | 2.6388 | 42.0625 | 110.9944 | 15.94 | 19.9483 | 5.2048 | 110.9995 | 234.0192 | 172.5856 | 230.9219 | 153.8951
2012-10-31 07:58 | 24.4348 | 254.138 | 192.5956 | 251.0838 | 173.9828 | 75.5183 | 0.014411 | 0.35587 | 0.005128 | 24.6945 | 2.6387 | 42.0616 | 110.9872 | 15.9404 | 19.923 | 5.2062 | 110.9923 | 234.215 | 172.6726 | 231.1608 | 154.0598
2012-10-31 07:58 | 24.4445 | 254.3038 | 192.7192 | 251.2225 | 174.1214 | 75.5437 | 0.014404 | 0.35587 | 0.005126 | 24.7065 | 2.6385 | 42.0599 | 110.9753 | 15.9408 | 19.9929 | 5.208 | 110.9804 | 234.3109 | 172.7263 | 231.2296 | 154.1285
2012-10-31 07:58 | 24.4512 | 254.4823 | 192.8557 | 251.4323 | 174.1164 | 75.5564 | 0.014417 | 0.3558 | 0.00513 | 24.6793 | 2.6384 | 42.0594 | 110.97 | 15.9412 | 19.9876 | 5.2089 | 110.9751 | 234.4947 | 172.8681 | 231.4447 | 154.1288
2012-10-31 07:58 | 24.4407 | 254.624 | 192.9749 | 251.6094 | 174.0668 | 75.5639 | 0.01443 | 0.35589 | 0.005135 | 24.663 | 2.6383 | 42.058 | 110.9601 | 15.9415 | 19.9891 | 5.2094 | 110.9653 | 234.6349 | 172.9858 | 231.6203 | 154.0777
2012-10-31 07:58 | 24.44 | 254.756 | 193.0449 | 251.7962 | 174.1873 | 75.5801 | 0.014408 | 0.35583 | 0.005127 | 24.6966 | 2.6381 | 42.0564 | 110.9491 | 15.9419 | 19.9643 | 5.2105 | 110.9542 | 234.7917 | 173.0806 | 231.8319 | 154.223
2012-10-31 07:58 | 24.4505 | 254.9031 | 193.193 | 251.92 | 174.4752 | 75.5974 | 0.01442 | 0.3559 | 0.005132 | 24.6811 | 2.638 | 42.0558 | 110.9439 | 15.9422 | 19.9628 | 5.2117 | 110.949 | 234.9403 | 173.2302 | 231.9572 | 154.5124
2012-10-31 07:58 | 24.4415 | 255.0423 | 193.2312 | 252.0712 | 174.5444 | 75.613 | 0.014417 | 0.3559 | 0.005131 | 24.6863 | 2.6379 | 42.0546 | 110.9348 | 15.9426 | 19.9578 | 5.2128 | 110.9399 | 235.0845 | 173.2734 | 232.1134 | 154.5866
2012-10-31 07:58 | 24.4475 | 255.1771 | 193.4062 | 252.2647 | 174.7458 | 75.6205 | 0.014423 | 0.35583 | 0.005132 | 24.6709 | 2.6379 | 42.055 | 110.9349 | 15.9429 | 19.9678 | 5.2133 | 110.9401 | 235.2093 | 173.4384 | 232.2969 | 154.778
2012-10-31 07:58 | 24.446 | 255.3239 | 193.4676 | 252.4116 | 174.8928 | 75.635 | 0.01442 | 0.35589 | 0.005132 | 24.6801 | 2.6377 | 42.0537 | 110.9269 | 15.9431 | 19.9623 | 5.2143 | 110.932 | 235.3616 | 173.5053 | 232.4493 | 154.9305
2012-10-31 07:58 | 24.4535 | 255.4719 | 193.6324 | 252.5831 | 175.0332 | 75.6454 | 0.01442 | 0.3559 | 0.005132 | 24.6811 | 2.6376 | 42.0531 | 110.9209 | 15.9435 | 20.0099 | 5.215 | 110.9261 | 235.462 | 173.6225 | 232.5732 | 155.0233
2012-10-31 07:58 | 24.443 | 255.5745 | 193.7202 | 252.7289 | 174.9836 | 75.6512 | 0.014411 | 0.35593 | 0.005129 | 24.6986 | 2.6375 | 42.0517 | 110.9123 | 15.9437 | 19.9553 | 5.2154 | 110.9175 | 235.6192 | 173.7649 | 232.7736 | 155.0283
2012-10-31 07:58 | 24.4407 | 255.6931 | 193.8043 | 252.8515 | 174.911 | 75.6691 | 0.014423 | 0.35593 | 0.005134 | 24.678 | 2.6374 | 42.0513 | 110.9076 | 15.944 | 19.945 | 5.2166 | 110.9128 | 235.7481 | 173.8593 | 232.9065 | 154.966
2012-10-31 07:58 | 24.4549 | 255.8595 | 193.8893 | 253.0219 | 175.0112 | 75.6789 | 0.014414 | 0.35589 | 0.00513 | 24.6904 | 2.6373 | 42.0498 | 110.8979 | 15.9443 | 19.9712 | 5.2173 | 110.903 | 235.8883 | 173.9181 | 233.0507 | 155.04
2012-10-31 07:58 | 24.443 | 255.9451 | 193.9836 | 253.1116 | 175.1713 | 75.6974 | 0.014408 | 0.35595 | 0.005128 | 24.7047 | 2.6372 | 42.0493 | 110.8943 | 15.9444 | 19.9794 | 5.2186 | 110.8994 | 235.9657 | 174.0042 | 233.1322 | 155.1919
2012-10-31 07:58 | 24.4505 | 256.0892 | 194.0972 | 253.3065 | 175.2687 | 75.7067 | 0.014414 | 0.35597 | 0.005131 | 24.6964 | 2.6372 | 42.049 | 110.8899 | 15.9448 | 19.9548 | 5.2192 | 110.895 | 236.1344 | 174.1424 | 233.3517 | 155.3139
2012-10-31 07:58 | 24.4542 | 256.2567 | 194.1678 | 253.4742 | 175.2294 | 75.7275 | 0.01442 | 0.35589 | 0.005132 | 24.6801 | 2.637 | 42.0471 | 110.8774 | 15.9451 | 19.9825 | 5.2207 | 110.8825 | 236.2742 | 174.1853 | 233.4917 | 155.2469
2012-10-31 07:58 | 24.4564 | 256.3564 | 194.2879 | 253.5818 | 175.4583 | 75.7367 | 0.014423 | 0.356 | 0.005135 | 24.683 | 2.637 | 42.0468 | 110.8755 | 15.9453 | 19.9647 | 5.2213 | 110.8806 | 236.3917 | 174.3232 | 233.6171 | 155.4936
2012-10-31 07:58 | 24.4535 | 256.4081 | 194.3912 | 253.7116 | 175.7487 | 75.7442 | 0.01443 | 0.35599 | 0.005137 | 24.67 | 2.6368 | 42.0457 | 110.8676 | 15.9455 | 19.9738 | 5.2218 | 110.8727 | 236.4343 | 174.4174 | 233.7378 | 155.7749
2012-10-31 07:58 | 24.4505 | 256.5416 | 194.4786 | 253.8843 | 175.8473 | 75.7604 | 0.014417 | 0.35602 | 0.005133 | 24.6943 | 2.6368 | 42.0451 | 110.8626 | 15.9458 | 19.9467 | 5.2229 | 110.8677 | 236.5949 | 174.5319 | 233.9376 | 155.9006
2012-10-31 07:58 | 24.452 | 256.7459 | 194.6649 | 254.0498 | 176.0404 | 75.772 | 0.014417 | 0.35602 | 0.005133 | 24.6943 | 2.6367 | 42.0446 | 110.8573 | 15.9461 | 19.9643 | 5.2237 | 110.8624 | 236.7816 | 174.7006 | 234.0855 | 156.0761
2012-10-31 07:58 | 24.4497 | 256.8996 | 194.7727 | 254.2427 | 176.1164 | 75.7922 | 0.014414 | 0.35609 | 0.005133 | 24.7044 | 2.6366 | 42.0439 | 110.8516 | 15.9465 | 19.962 | 5.2251 | 110.8568 | 236.9376 | 174.8107 | 234.2807 | 156.1544
2012-10-31 07:59 | 24.4609 | 256.9927 | 194.9137 | 254.3788 | 176.2331 | 75.802 | 0.01442 | 0.356 | 0.005134 | 24.6881 | 2.6364 | 42.0414 | 110.8376 | 15.9465 | 19.9009 | 5.2258 | 110.8428 | 237.0918 | 175.0128 | 234.4779 | 156.3322
2012-10-31 07:59 | 24.4564 | 257.1052 | 195.0114 | 254.4992 | 176.1974 | 75.8095 | 0.01442 | 0.356 | 0.005134 | 24.6881 | 2.6363 | 42.0411 | 110.8336 | 15.947 | 19.9567 | 5.2263 | 110.8387 | 237.1485 | 175.0547 | 234.5425 | 156.2407
2012-10-31 07:59 | 24.4564 | 257.1949 | 195.0979 | 254.5694 | 176.0644 | 75.8217 | 0.014408 | 0.35606 | 0.00513 | 24.7127 | 2.6362 | 42.0397 | 110.8245 | 15.9471 | 19.9687 | 5.2271 | 110.8296 | 237.2262 | 175.1292 | 234.6007 | 156.0957
2012-10-31 07:59 | 24.4624 | 257.3607 | 195.1629 | 254.7393 | 176.2307 | 75.835 | 0.014433 | 0.35602 | 0.005138 | 24.6669 | 2.6361 | 42.0382 | 110.8158 | 15.9473 | 19.9305 | 5.2281 | 110.821 | 237.4302 | 175.2324 | 234.8088 | 156.3002
2012-10-31 07:59 | 24.4647 | 257.4995 | 195.2321 | 254.8743 | 176.2761 | 75.8511 | 0.01442 | 0.35606 | 0.005134 | 24.6922 | 2.636 | 42.0376 | 110.8105 | 15.9476 | 19.9369 | 5.2292 | 110.8156 | 237.5626 | 175.2952 | 234.9374 | 156.3392
2012-10-31 07:59 | 24.4684 | 257.5656 | 195.3065 | 255.0185 | 176.3462 | 75.8506 | 0.01443 | 0.35615 | 0.005139 | 24.681 | 2.636 | 42.0381 | 110.8116 | 15.9478 | 19.9446 | 5.2291 | 110.8168 | 237.621 | 175.3619 | 235.0739 | 156.4016
2012-10-31 07:59 | 24.4677 | 257.6662 | 195.416 | 255.1232 | 176.6115 | 75.876 | 0.014423 | 0.35603 | 0.005135 | 24.685 | 2.6358 | 42.0363 | 110.8005 | 15.948 | 19.9559 | 5.2309 | 110.8056 | 237.7103 | 175.4601 | 235.1673 | 156.6556
2012-10-31 07:59 | 24.4714 | 257.822 | 195.5573 | 255.2674 | 176.7052 | 75.8818 | 0.014414 | 0.35605 | 0.005132 | 24.7014 | 2.6357 | 42.0353 | 110.7943 | 15.9482 | 19.9797 | 5.2313 | 110.7994 | 237.8423 | 175.5776 | 235.2877 | 156.7255
2012-10-31 07:59 | 24.4699 | 257.9101 | 195.6502 | 255.3517 | 176.6685 | 75.9153 | 0.014423 | 0.35609 | 0.005136 | 24.689 | 2.6356 | 42.0338 | 110.7846 | 15.9484 | 19.9782 | 5.2336 | 110.7897 | 237.9319 | 175.672 | 235.3735 | 156.6903
2012-10-31 07:59 | 24.4662 | 258.0351 | 195.7015 | 255.5197 | 176.5631 | 75.906 | 0.014401 | 0.35612 | 0.005128 | 24.7287 | 2.6356 | 42.0342 | 110.7857 | 15.9486 | 19.9303 | 5.233 | 110.7909 | 238.1048 | 175.7712 | 235.5894 | 156.6328
2012-10-31 07:59 | 24.4714 | 258.1455 | 195.7854 | 255.6458 | 176.7521 | 75.9193 | 0.014411 | 0.35607 | 0.005131 | 24.7086 | 2.6356 | 42.0339 | 110.7831 | 15.9488 | 19.9315 | 5.2339 | 110.7882 | 238.214 | 175.8539 | 235.7143 | 156.8206
2012-10-31 07:59 | 24.4826 | 258.2776 | 195.8595 | 255.7858 | 176.8103 | 75.9459 | 0.014417 | 0.35609 | 0.005134 | 24.6992 | 2.6354 | 42.0321 | 110.7724 | 15.9489 | 19.9829 | 5.2357 | 110.7775 | 238.2947 | 175.8766 | 235.8029 | 156.8274
2012-10-31 07:59 | 24.4781 | 258.3588 | 195.9337 | 255.9139 | 176.8292 | 75.9557 | 0.014408 | 0.35602 | 0.005129 | 24.7097 | 2.6353 | 42.0308 | 110.7649 | 15.949 | 19.9583 | 5.2364 | 110.77 | 238.4005 | 175.9754 | 235.9556 | 156.8709
2012-10-31 07:59 | 24.4781 | 258.4484 | 195.9888 | 255.9997 | 176.751 | 75.9661 | 0.014417 | 0.356 | 0.005132 | 24.6933 | 2.6352 | 42.0295 | 110.7571 | 15.9492 | 19.9422 | 5.2371 | 110.7622 | 238.5062 | 176.0466 | 236.0575 | 156.8088
2012-10-31 07:59 | 24.4841 | 258.5986 | 196.0498 | 256.1189 | 176.6044 | 75.9592 | 0.014414 | 0.35607 | 0.005132 | 24.7034 | 2.6352 | 42.0292 | 110.7541 | 15.9493 | 19.9322 | 5.2366 | 110.7592 | 238.6664 | 176.1176 | 236.1867 | 156.6722
2012-10-31 07:59 | 24.4789 | 258.6909 | 196.0603 | 256.2424 | 176.7987 | 75.9719 | 0.014404 | 0.3561 | 0.005129 | 24.7226 | 2.6352 | 42.0297 | 110.7557 | 15.9495 | 19.947 | 5.2375 | 110.7608 | 238.7439 | 176.1133 | 236.2954 | 156.8517
2012-10-31 07:59 | 24.4766 | 258.786 | 196.1446 | 256.3532 | 177.0155 | 75.9869 | 0.014408 | 0.35613 | 0.005131 | 24.7177 | 2.6351 | 42.0288 | 110.7496 | 15.9496 | 19.9528 | 5.2385 | 110.7548 | 238.8332 | 176.1918 | 236.4004 | 157.0627
2012-10-31 07:59 | 24.4699 | 258.8923 | 196.2047 | 256.4635 | 177.1222 | 75.9916 | 0.014411 | 0.3561 | 0.005132 | 24.7106 | 2.6349 | 42.0269 | 110.7382 | 15.9499 | 19.938 | 5.2389 | 110.7433 | 238.9543 | 176.2667 | 236.5255 | 157.1842
2012-10-31 07:59 | 24.4841 | 259.0351 | 196.2819 | 256.6298 | 177.0973 | 75.9968 | 0.01442 | 0.35612 | 0.005135 | 24.6961 | 2.6348 | 42.0256 | 110.7298 | 15.9501 | 19.9041 | 5.2392 | 110.7349 | 239.131 | 176.3778 | 236.7257 | 157.1932
2012-10-31 07:59 | 24.4826 | 259.1193 | 196.3512 | 256.6946 | 177.1506 | 76.013 | 0.014404 | 0.3561 | 0.005129 | 24.7226 | 2.6348 | 42.0261 | 110.7315 | 15.9503 | 19.9106 | 5.2403 | 110.7366 | 239.2087 | 176.4406 | 236.784 | 157.24
2012-10-31 07:59 | 24.4804 | 259.2028 | 196.3883 | 256.8289 | 177.2736 | 76.0326 | 0.014411 | 0.35619 | 0.005133 | 24.7166 | 2.6348 | 42.0254 | 110.7266 | 15.9504 | 19.9124 | 5.2417 | 110.7317 | 239.2904 | 176.4759 | 236.9165 | 157.3612
2012-10-31 07:59 | 24.4849 | 259.2931 | 196.4715 | 256.9075 | 177.3915 | 76.0315 | 0.014411 | 0.35615 | 0.005132 | 24.7136 | 2.6346 | 42.0243 | 110.7192 | 15.9506 | 19.949 | 5.2416 | 110.7243 | 239.3441 | 176.5225 | 236.9585 | 157.4425
2012-10-31 07:59 | 24.4736 | 259.3636 | 196.5782 | 257.0015 | 177.392 | 76.0459 | 0.01442 | 0.35609 | 0.005135 | 24.6941 | 2.6346 | 42.0234 | 110.7135 | 15.9508 | 19.9337 | 5.2426 | 110.7187 | 239.4299 | 176.6445 | 237.0678 | 157.4583
2012-10-31 07:59 | 24.4819 | 259.481 | 196.6258 | 257.1112 | 177.3925 | 76.0598 | 0.014411 | 0.35613 | 0.005132 | 24.7126 | 2.6307 | 41.9624 | 110.3923 | 15.9507 | 19.926 | 5.2436 | 110.3974 | 239.555 | 176.6998 | 237.1852 | 157.4665
2012-10-31 07:59 | 24.4766 | 259.5341 | 196.6559 | 257.1644 | 177.4106 | 76.054 | 0.014404 | 0.35609 | 0.005129 | 24.7215 | 2.6284 | 41.9232 | 110.1896 | 15.9503 | 19.9488 | 5.2432 | 110.1948 | 239.5853 | 176.7071 | 237.2156 | 157.4618
2012-10-31 07:59 | 24.4729 | 259.6122 | 196.7269 | 257.2698 | 177.673 | 76.0719 | 0.014408 | 0.3561 | 0.005131 | 24.7157 | 2.6277 | 41.9135 | 110.1372 | 15.9505 | 19.925 | 5.2444 | 110.1423 | 239.6872 | 176.8019 | 237.3448 | 157.748
2012-10-31 07:59 | 24.4826 | 259.7232 | 196.7602 | 257.3965 | 177.9684 | 76.0765 | 0.014401 | 0.35605 | 0.005127 | 24.7237 | 2.6275 | 41.909 | 110.1141 | 15.9504 | 19.9226 | 5.2447 | 110.1193 | 239.8006 | 176.8376 | 237.4739 | 158.0458
2012-10-31 07:59 | 24.4759 | 259.81 | 196.8952 | 257.5224 | 177.9304 | 76.0829 | 0.01443 | 0.356 | 0.005137 | 24.671 | 2.6275 | 41.9095 | 110.1159 | 15.9506 | 19.924 | 5.2452 | 110.121 | 239.886 | 176.9712 | 237.5984 | 158.0064
2012-10-31 08:00 | 24.4692 | 259.854 | 197.0104 | 257.5859 | 177.7006 | 76.0933 | 0.014398 | 0.35596 | 0.005125 | 24.7228 | 2.6278 | 41.9148 | 110.1418 | 15.9508 | 19.8892 | 5.2459 | 110.1469 | 239.9648 | 177.1212 | 237.6967 | 157.8114
2012-10-31 08:00 | 24.4707 | 259.9178 | 197.067 | 257.6653 | 178.0073 | 76.095 | 0.014392 | 0.35599 | 0.005123 | 24.7351 | 2.6281 | 41.9208 | 110.1725 | 15.9509 | 19.9429 | 5.246 | 110.1776 | 239.9749 | 177.1241 | 237.7224 | 158.0644
2012-10-31 08:00 | 24.4669 | 260.0815 | 197.1772 | 257.7941 | 178.2658 | 76.1048 | 0.014392 | 0.35592 | 0.005122 | 24.7301 | 2.6285 | 41.9268 | 110.2031 | 15.951 | 20.0073 | 5.2467 | 110.2083 | 240.0742 | 177.1699 | 237.7868 | 158.2585
2012-10-31 08:00 | 24.4654 | 260.1812 | 197.2859 | 257.8394 | 178.4756 | 76.1181 | 0.014389 | 0.35586 | 0.00512 | 24.7313 | 2.629 | 41.9356 | 110.2473 | 15.9514 | 19.9255 | 5.2476 | 110.2525 | 240.2557 | 177.3604 | 237.9139 | 158.5501
2012-10-31 08:00 | 24.452 | 260.2029 | 197.3984 | 257.9429 | 178.7519 | 76.1216 | 0.014411 | 0.35592 | 0.005129 | 24.6975 | 2.6323 | 41.9906 | 110.5334 | 15.9518 | 19.9322 | 5.2478 | 110.5385 | 240.2707 | 177.4662 | 238.0107 | 158.8197
2012-10-31 08:00 | 24.4452 | 260.2896 | 197.5096 | 258.0375 | 178.8116 | 76.143 | 0.014392 | 0.3558 | 0.005121 | 24.7221 | 2.6347 | 42.03 | 110.7379 | 15.9523 | 19.9575 | 5.2493 | 110.743 | 240.3321 | 177.5521 | 238.08 | 158.8541
2012-10-31 08:00 | 24.4467 | 260.4313 | 197.6213 | 258.1286 | 178.5744 | 76.1557 | 0.014395 | 0.35587 | 0.005123 | 24.722 | 2.6355 | 42.0431 | 110.8051 | 15.9525 | 19.947 | 5.2502 | 110.8102 | 240.4843 | 177.6743 | 238.1816 | 158.6274
2012-10-31 08:00 | 24.4392 | 260.4978 | 197.7042 | 258.1913 | 178.5355 | 76.1592 | 0.014398 | 0.35592 | 0.005124 | 24.7198 | 2.6362 | 42.0541 | 110.8621 | 15.9527 | 19.9796 | 5.2504 | 110.8672 | 240.5182 | 177.7246 | 238.2117 | 158.5559
2012-10-31 08:00 | 24.4407 | 260.5694 | 197.7293 | 258.2902 | 178.4314 | 76.169 | 0.014395 | 0.35597 | 0.005124 | 24.729 | 2.6367 | 42.0637 | 110.9104 | 15.953 | 20.0011 | 5.2511 | 110.9155 | 240.5683 | 177.7282 | 238.2891 | 158.4303
2012-10-31 08:00 | 24.4325 | 260.7014 | 197.7723 | 258.4028 | 178.4936 | 76.1898 | 0.014408 | 0.356 | 0.005129 | 24.7087 | 2.6371 | 42.0699 | 110.942 | 15.9532 | 19.9729 | 5.2525 | 110.9471 | 240.7285 | 177.7994 | 238.4299 | 158.5207
2012-10-31 08:00 | 24.4355 | 260.8173 | 197.7989 | 258.4916 | 178.3087 | 76.2031 | 0.014401 | 0.35596 | 0.005126 | 24.7177 | 2.6373 | 42.0736 | 110.959 | 15.9535 | 19.9959 | 5.2534 | 110.9642 | 240.8214 | 177.803 | 238.4957 | 158.3128
2012-10-31 08:00 | 24.4228 | 260.8591 | 197.8059 | 258.5685 | 178.2256 | 76.2054 | 0.014404 | 0.35602 | 0.005128 | 24.7165 | 2.6374 | 42.0765 | 110.9735 | 15.9536 | 19.9351 | 5.2536 | 110.9786 | 240.924 | 177.8708 | 238.6334 | 158.2905
2012-10-31 08:00 | 24.4258 | 260.9711 | 197.8285 | 258.6417 | 178.5809 | 76.221 | 0.014411 | 0.35609 | 0.005132 | 24.7095 | 2.6374 | 42.0775 | 110.9768 | 15.9539 | 19.9421 | 5.2547 | 110.9819 | 241.029 | 177.8864 | 238.6996 | 158.6388
2012-10-31 08:00 | 24.422 | 261.0491 | 197.8837 | 258.7431 | 178.6045 | 76.2187 | 0.014411 | 0.35606 | 0.005131 | 24.7076 | 2.6374 | 42.0772 | 110.974 | 15.9541 | 19.9463 | 5.2545 | 110.9791 | 241.1028 | 177.9374 | 238.7968 | 158.6582
2012-10-31 08:00 | 24.425 | 261.1339 | 197.9458 | 258.8084 | 178.5018 | 76.2349 | 0.014411 | 0.35605 | 0.005131 | 24.7065 | 2.6374 | 42.0775 | 110.9737 | 15.9544 | 19.9293 | 5.2556 | 110.9788 | 241.2046 | 178.0165 | 238.8791 | 158.5725
2012-10-31 08:00 | 24.4078 | 261.2062 | 197.9561 | 258.9042 | 178.5824 | 76.2441 | 0.014404 | 0.3561 | 0.005129 | 24.7226 | 2.6373 | 42.0772 | 110.9719 | 15.9544 | 19.9442 | 5.2563 | 110.977 | 241.262 | 178.0119 | 238.96 | 158.6382
2012-10-31 08:00 | 24.4063 | 261.2787 | 197.9939 | 258.9963 | 178.7688 | 76.2626 | 0.014414 | 0.35609 | 0.005133 | 24.7044 | 2.6373 | 42.077 | 110.9702 | 15.9545 | 19.9507 | 5.2575 | 110.9754 | 241.328 | 178.0432 | 239.0456 | 158.8181
2012-10-31 08:00 | 24.4026 | 261.349 | 198.0729 | 259.1173 | 178.9883 | 76.2557 | 0.014401 | 0.35607 | 0.005128 | 24.7257 | 2.6372 | 42.0763 | 110.9653 | 15.9547 | 19.943 | 5.2571 | 110.9704 | 241.406 | 178.1299 | 239.1743 | 159.0453
2012-10-31 08:00 | 24.4041 | 261.4711 | 198.1452 | 259.1967 | 178.9663 | 76.2632 | 0.014401 | 0.3561 | 0.005128 | 24.7277 | 2.6371 | 42.0756 | 110.9596 | 15.9549 | 19.9405 | 5.2576 | 110.9647 | 241.5306 | 178.2047 | 239.2562 | 159.0258
2012-10-31 08:00 | 24.3981 | 261.543 | 198.1825 | 259.2219 | 179.0033 | 76.2863 | 0.014395 | 0.35612 | 0.005126 | 24.739 | 2.6371 | 42.0744 | 110.9526 | 15.955 | 19.9626 | 5.2592 | 110.9577 | 241.5804 | 178.2199 | 239.2593 | 159.0407
2012-10-31 08:00 | 24.4086 | 261.6002 | 198.2598 | 259.3025 | 179.0452 | 76.2921 | 0.014411 | 0.35616 | 0.005133 | 24.7146 | 2.6371 | 42.0749 | 110.9549 | 15.9551 | 19.969 | 5.2596 | 110.9601 | 241.6312 | 178.2908 | 239.3335 | 159.0762
2012-10-31 08:00 | 24.4093 | 261.6943 | 198.3471 | 259.4162 | 179.0968 | 76.3002 | 0.014414 | 0.35612 | 0.005133 | 24.7064 | 2.637 | 42.0738 | 110.9468 | 15.9554 | 19.9376 | 5.2601 | 110.952 | 241.7567 | 178.4095 | 239.4786 | 159.1592
2012-10-31 08:00 | 24.4131 | 261.7643 | 198.3981 | 259.4667 | 179.1358 | 76.3129 | 0.014398 | 0.35618 | 0.005128 | 24.7379 | 2.6369 | 42.0726 | 110.9397 | 15.9555 | 19.9093 | 5.261 | 110.9449 | 241.855 | 178.4888 | 239.5574 | 159.2265
2012-10-31 08:00 | 24.4033 | 261.8012 | 198.4631 | 259.5504 | 179.0555 | 76.3112 | 0.014408 | 0.35609 | 0.005131 | 24.7147 | 2.6368 | 42.0726 | 110.9391 | 15.9557 | 19.8955 | 5.2609 | 110.9442 | 241.9057 | 178.5676 | 239.6549 | 159.16
2012-10-31 08:00 | 24.4071 | 261.9218 | 198.5102 | 259.6594 | 179.2903 | 76.3343 | 0.014411 | 0.35615 | 0.005132 | 24.7136 | 2.6368 | 42.0715 | 110.9329 | 15.9557 | 19.9515 | 5.2625 | 110.9381 | 241.9703 | 178.5587 | 239.7079 | 159.3388
2012-10-31 08:00 | 24.4093 | 261.9824 | 198.595 | 259.759 | 179.3082 | 76.3349 | 0.014414 | 0.35618 | 0.005134 | 24.7104 | 2.6367 | 42.0711 | 110.9293 | 15.9559 | 19.9376 | 5.2625 | 110.9345 | 242.0448 | 178.6574 | 239.8214 | 159.3706
2012-10-31 08:01 | 24.4033 | 262.0464 | 198.6323 | 259.7881 | 179.2513 | 76.3447 | 0.01442 | 0.3561 | 0.005135 | 24.6951 | 2.6366 | 42.0688 | 110.9172 | 15.9559 | 19.9276 | 5.2632 | 110.9223 | 242.1188 | 178.7047 | 239.8605 | 159.3237
2012-10-31 08:01 | 24.4101 | 262.1427 | 198.6863 | 259.9117 | 179.2189 | 76.3528 | 0.014411 | 0.35618 | 0.005133 | 24.7156 | 2.6365 | 42.0683 | 110.9137 | 15.956 | 19.9144 | 5.2638 | 110.9189 | 242.2283 | 178.7719 | 239.9973 | 159.3045
2012-10-31 08:01 | 24.4003 | 262.1952 | 198.7198 | 259.9759 | 179.2835 | 76.3534 | 0.014417 | 0.35616 | 0.005135 | 24.7043 | 2.6365 | 42.0679 | 110.9119 | 15.956 | 19.9367 | 5.2638 | 110.9171 | 242.2585 | 178.7831 | 240.0392 | 159.3468
2012-10-31 08:01 | 24.4048 | 262.2698 | 198.7518 | 260.0856 | 179.3898 | 76.373 | 0.014408 | 0.35612 | 0.005131 | 24.7167 | 2.6364 | 42.0662 | 110.9019 | 15.9561 | 19.897 | 5.2652 | 110.9071 | 242.3728 | 178.8548 | 240.1886 | 159.4928
2012-10-31 08:01 | 24.4056 | 262.3328 | 198.8628 | 260.1487 | 179.5903 | 76.3823 | 0.01442 | 0.35615 | 0.005136 | 24.6981 | 2.6363 | 42.065 | 110.8952 | 15.9562 | 19.9259 | 5.2658 | 110.9004 | 242.4069 | 178.9369 | 240.2228 | 159.6644
2012-10-31 08:01 | 24.4018 | 262.3718 | 198.9298 | 260.2423 | 179.8607 | 76.3915 | 0.014411 | 0.35618 | 0.005133 | 24.7156 | 2.6362 | 42.0647 | 110.8925 | 15.9563 | 19.9342 | 5.2664 | 110.8976 | 242.4376 | 178.9956 | 240.3081 | 159.9265
2012-10-31 08:01 | 24.4011 | 262.484 | 199.0157 | 260.3389 | 179.9109 | 76.3886 | 0.014408 | 0.35615 | 0.005131 | 24.7187 | 2.6361 | 42.0633 | 110.8848 | 15.9564 | 19.9294 | 5.2662 | 110.89 | 242.5546 | 179.0863 | 240.4095 | 159.9815
2012-10-31 08:01 | 24.4041 | 262.5648 | 199.0895 | 260.4004 | 179.9609 | 76.3955 | 0.014414 | 0.35622 | 0.005135 | 24.7135 | 2.636 | 42.0625 | 110.8785 | 15.9567 | 19.9084 | 5.2667 | 110.8837 | 242.6564 | 179.1811 | 240.492 | 160.0525
2012-10-31 08:01 | 24.3959 | 262.6656 | 199.2269 | 260.5012 | 180.0741 | 76.4129 | 0.014423 | 0.35612 | 0.005136 | 24.691 | 2.636 | 42.0617 | 110.8739 | 15.9567 | 19.9323 | 5.2679 | 110.879 | 242.7333 | 179.2946 | 240.5689 | 160.1418
2012-10-31 08:01 | 24.3989 | 262.7425 | 199.2653 | 260.5743 | 180.1946 | 76.4048 | 0.014404 | 0.3562 | 0.005131 | 24.7296 | 2.6359 | 42.0601 | 110.8645 | 15.9569 | 19.9353 | 5.2673 | 110.8697 | 242.8072 | 179.33 | 240.639 | 160.2593
2012-10-31 08:01 | 24.3974 | 262.8072 | 199.3504 | 260.6624 | 180.2127 | 76.4187 | 0.014401 | 0.35618 | 0.005129 | 24.7327 | 2.6358 | 42.0592 | 110.8588 | 15.957 | 19.9378 | 5.2683 | 110.8639 | 242.8694 | 179.4126 | 240.7246 | 160.2749
2012-10-31 08:01 | 24.4018 | 262.8505 | 199.4296 | 260.7018 | 180.3111 | 76.4383 | 0.014414 | 0.35618 | 0.005134 | 24.7104 | 2.6357 | 42.0586 | 110.8557 | 15.957 | 19.9863 | 5.2697 | 110.8608 | 242.8642 | 179.4433 | 240.7155 | 160.3248
2012-10-31 08:01 | 24.3974 | 262.9083 | 199.5314 | 260.8103 | 180.3928 | 76.4279 | 0.014433 | 0.35616 | 0.00514 | 24.6769 | 2.6357 | 42.0582 | 110.8525 | 15.9572 | 19.9298 | 5.2689 | 110.8576 | 242.9785 | 179.6016 | 240.8805 | 160.463
2012-10-31 08:01 | 24.3974 | 262.9861 | 199.5983 | 260.8259 | 180.3302 | 76.44 | 0.014417 | 0.3562 | 0.005135 | 24.7073 | 2.6356 | 42.0562 | 110.8416 | 15.9572 | 19.9699 | 5.2698 | 110.8468 | 243.0162 | 179.6284 | 240.856 | 160.3603
2012-10-31 08:01 | 24.3981 | 263.0413 | 199.6462 | 260.9201 | 180.1664 | 76.4533 | 0.014417 | 0.35626 | 0.005136 | 24.7113 | 2.6355 | 42.0557 | 110.8378 | 15.9574 | 19.9305 | 5.2707 | 110.843 | 243.1108 | 179.7157 | 240.9896 | 160.2359
2012-10-31 08:01 | 24.3996 | 263.1206 | 199.6635 | 261.0189 | 180.1365 | 76.4574 | 0.014401 | 0.35619 | 0.00513 | 24.7338 | 2.6354 | 42.0544 | 110.831 | 15.9574 | 19.9199 | 5.271 | 110.8361 | 243.2007 | 179.7436 | 241.099 | 160.2166
2012-10-31 08:01 | 24.3996 | 263.2062 | 199.7068 | 261.0501 | 180.4185 | 76.4522 | 0.014417 | 0.35625 | 0.005136 | 24.7103 | 2.6353 | 42.0535 | 110.8254 | 15.9575 | 19.94 | 5.2706 | 110.8306 | 243.2662 | 179.7668 | 241.1101 | 160.4785
2012-10-31 08:01 | 24.4063 | 263.2713 | 199.7882 | 261.1619 | 180.4605 | 76.4811 | 0.014417 | 0.35628 | 0.005136 | 24.7123 | 2.6353 | 42.0528 | 110.8215 | 15.9575 | 19.9427 | 5.2726 | 110.8267 | 243.3286 | 179.8455 | 241.2192 | 160.5178
2012-10-31 08:01 | 24.4011 | 263.3439 | 199.8578 | 261.1917 | 180.5336 | 76.4759 | 0.014417 | 0.35622 | 0.005136 | 24.7083 | 2.6352 | 42.0514 | 110.8134 | 15.9577 | 19.9014 | 5.2722 | 110.8185 | 243.4425 | 179.9564 | 241.2903 | 160.6322
2012-10-31 08:01 | 24.4048 | 263.3904 | 199.9205 | 261.2928 | 180.6079 | 76.4741 | 0.014417 | 0.35628 | 0.005136 | 24.7123 | 2.6351 | 42.0502 | 110.8061 | 15.9578 | 19.9492 | 5.2721 | 110.8112 | 243.4412 | 179.9713 | 241.3436 | 160.6587
2012-10-31 08:01 | 24.4071 | 263.451 | 199.9937 | 261.3612 | 180.7159 | 76.4984 | 0.014411 | 0.35625 | 0.005134 | 24.7206 | 2.6351 | 42.0496 | 110.8027 | 15.9578 | 19.9114 | 5.2738 | 110.8078 | 243.5396 | 180.0823 | 241.4498 | 160.8045
2012-10-31 08:01 | 24.4101 | 263.524 | 200.0124 | 261.411 | 180.6406 | 76.5019 | 0.014408 | 0.35623 | 0.005133 | 24.7247 | 2.635 | 42.0484 | 110.796 | 15.9579 | 19.8983 | 5.274 | 110.8011 | 243.6257 | 180.1141 | 241.5127 | 160.7423
2012-10-31 08:01 | 24.4093 | 263.5777 | 200.0982 | 261.4997 | 180.6006 | 76.5019 | 0.014404 | 0.35623 | 0.005131 | 24.7316 | 2.6349 | 42.048 | 110.7925 | 15.9581 | 19.9055 | 5.274 | 110.7976 | 243.6722 | 180.1927 | 241.5942 | 160.6951
2012-10-31 08:01 | 24.4198 | 263.7088 | 200.1638 | 261.5141 | 180.807 | 76.5186 | 0.01442 | 0.35622 | 0.005137 | 24.7032 | 2.6349 | 42.0476 | 110.7901 | 15.9581 | 19.9 | 5.2752 | 110.7953 | 243.8088 | 180.2638 | 241.6141 | 160.907
2012-10-31 08:01 | 24.4123 | 263.7129 | 200.1602 | 261.5961 | 180.8269 | 76.5238 | 0.01442 | 0.35628 | 0.005138 | 24.7071 | 2.6348 | 42.0472 | 110.7869 | 15.9582 | 19.9487 | 5.2756 | 110.792 | 243.7642 | 180.2115 | 241.6474 | 160.8782
2012-10-31 08:02 | 24.4116 | 263.79 | 200.2579 | 261.6616 | 180.885 | 76.5227 | 0.014401 | 0.35625 | 0.00513 | 24.7377 | 2.6347 | 42.0458 | 110.7789 | 15.9583 | 19.968 | 5.2755 | 110.784 | 243.822 | 180.2899 | 241.6936 | 160.917
2012-10-31 08:02 | 24.4176 | 263.8388 | 200.3544 | 261.7688 | 180.8204 | 76.5464 | 0.014408 | 0.35629 | 0.005133 | 24.7288 | 2.6346 | 42.0441 | 110.7704 | 15.9583 | 19.978 | 5.2771 | 110.7755 | 243.8608 | 180.3764 | 241.7908 | 160.8424
2012-10-31 08:02 | 24.4258 | 263.8937 | 200.3626 | 261.7887 | 180.8365 | 76.5377 | 0.01442 | 0.3562 | 0.005136 | 24.7021 | 2.6346 | 42.0437 | 110.7676 | 15.9584 | 20.0063 | 5.2765 | 110.7728 | 243.8874 | 180.3563 | 241.7824 | 160.8302
2012-10-31 08:02 | 24.4176 | 263.9205 | 200.4056 | 261.8817 | 180.9066 | 76.5504 | 0.01443 | 0.35636 | 0.005142 | 24.696 | 2.6346 | 42.0437 | 110.7669 | 15.9585 | 19.958 | 5.2774 | 110.7721 | 243.9625 | 180.4476 | 241.9237 | 160.9486
2012-10-31 08:02 | 24.4318 | 263.9969 | 200.4473 | 261.9504 | 180.9678 | 76.5574 | 0.014414 | 0.35634 | 0.005136 | 24.7215 | 2.6345 | 42.0436 | 110.7657 | 15.9586 | 19.9922 | 5.2779 | 110.7709 | 244.0047 | 180.4551 | 241.9582 | 160.9756
2012-10-31 08:02 | 24.4258 | 264.0881 | 200.5043 | 262.0456 | 181.0951 | 76.5562 | 0.014404 | 0.35628 | 0.005132 | 24.7346 | 2.6345 | 42.042 | 110.7578 | 15.9585 | 20.0023 | 5.2778 | 110.7629 | 244.0858 | 180.502 | 242.0433 | 161.0928
2012-10-31 08:02 | 24.425 | 264.1068 | 200.5861 | 262.0253 | 181.1726 | 76.5568 | 0.014398 | 0.35628 | 0.00513 | 24.7449 | 2.6343 | 42.0404 | 110.7481 | 15.9587 | 20.0175 | 5.2778 | 110.7533 | 244.0893 | 180.5686 | 242.0078 | 161.1551
2012-10-31 08:02 | 24.4205 | 264.1684 | 200.621 | 262.1337 | 181.2582 | 76.5626 | 0.01442 | 0.35626 | 0.005137 | 24.7062 | 2.6342 | 42.0386 | 110.7387 | 15.9587 | 20.013 | 5.2782 | 110.7439 | 244.1554 | 180.608 | 242.1207 | 161.2452
2012-10-31 08:02 | 24.4161 | 264.2418 | 200.6638 | 262.2032 | 181.2382 | 76.573 | 0.014411 | 0.3562 | 0.005133 | 24.7176 | 2.6341 | 42.0375 | 110.7319 | 15.9588 | 20.0167 | 5.2789 | 110.737 | 244.2251 | 180.6471 | 242.1865 | 161.2215
2012-10-31 08:02 | 24.4146 | 264.2714 | 200.7214 | 262.2874 | 181.0408 | 76.5683 | 0.014414 | 0.35629 | 0.005136 | 24.7185 | 2.6341 | 42.0365 | 110.7264 | 15.9588 | 19.971 | 5.2786 | 110.7316 | 244.3004 | 180.7504 | 242.3164 | 161.0698
2012-10-31 08:02 | 24.4198 | 264.4205 | 200.7384 | 262.3159 | 181.0969 | 76.5874 | 0.014404 | 0.35622 | 0.005131 | 24.7306 | 2.6341 | 42.0365 | 110.7265 | 15.9588 | 20.0083 | 5.2799 | 110.7316 | 244.4122 | 180.7301 | 242.3076 | 161.0886
2012-10-31 08:02 | 24.4168 | 264.4097 | 200.7551 | 262.383 | 181.1566 | 76.6001 | 0.01442 | 0.3562 | 0.005136 | 24.7021 | 2.6339 | 42.0349 | 110.7172 | 15.959 | 19.9813 | 5.2808 | 110.7223 | 244.4284 | 180.7738 | 242.4017 | 161.1753
2012-10-31 08:02 | 24.4176 | 264.4844 | 200.7952 | 262.4616 | 181.0594 | 76.5949 | 0.014401 | 0.35628 | 0.005131 | 24.7397 | 2.6339 | 42.0347 | 110.7162 | 15.959 | 20.0262 | 5.2805 | 110.7214 | 244.4582 | 180.769 | 242.4354 | 161.0332
2012-10-31 08:02 | 24.4093 | 264.5383 | 200.8184 | 262.5311 | 181.1021 | 76.6071 | 0.014417 | 0.35628 | 0.005136 | 24.7123 | 2.6338 | 42.0334 | 110.708 | 15.9591 | 19.9938 | 5.2813 | 110.7131 | 244.5445 | 180.8246 | 242.5373 | 161.1083
2012-10-31 08:02 | 24.4198 | 264.611 | 200.8328 | 262.6 | 181.2262 | 76.6094 | 0.014414 | 0.35632 | 0.005136 | 24.7205 | 2.6338 | 42.0333 | 110.7073 | 15.9592 | 19.9522 | 5.2815 | 110.7124 | 244.6588 | 180.8806 | 242.6478 | 161.274
2012-10-31 08:02 | 24.4138 | 264.6828 | 200.8977 | 262.6601 | 181.5101 | 76.6192 | 0.014398 | 0.35622 | 0.005129 | 24.7409 | 2.6337 | 42.032 | 110.6997 | 15.9593 | 19.9983 | 5.2821 | 110.7048 | 244.6845 | 180.8994 | 242.6618 | 161.5118
2012-10-31 08:02 | 24.4146 | 264.7419 | 200.9575 | 262.6765 | 181.5462 | 76.6186 | 0.014417 | 0.35631 | 0.005137 | 24.7143 | 2.6337 | 42.0322 | 110.7009 | 15.9593 | 19.947 | 5.2821 | 110.706 | 244.7949 | 181.0105 | 242.7295 | 161.5992
2012-10-31 08:02 | 24.4116 | 264.8011 | 200.986 | 262.7786 | 181.4648 | 76.6261 | 0.014411 | 0.35626 | 0.005134 | 24.7216 | 2.6336 | 42.0312 | 110.6945 | 15.9595 | 19.9239 | 5.2826 | 110.6996 | 244.8772 | 181.0621 | 242.8547 | 161.5409
2012-10-31 08:02 | 24.4183 | 264.87 | 201.0517 | 262.8475 | 181.6675 | 76.6331 | 0.014414 | 0.35632 | 0.005136 | 24.7205 | 2.6336 | 42.0304 | 110.6895 | 15.9595 | 20.0068 | 5.2831 | 110.6946 | 244.8632 | 181.0449 | 242.8407 | 161.6607
2012-10-31 08:02 | 24.4086 | 264.9147 | 201.1326 | 262.8612 | 181.8263 | 76.6487 | 0.014411 | 0.35632 | 0.005135 | 24.7256 | 2.6334 | 42.0287 | 110.68 | 15.9596 | 19.9971 | 5.2842 | 110.6852 | 244.9176 | 181.1355 | 242.8641 | 161.8292
2012-10-31 08:02 | 24.4078 | 264.9839 | 201.2184 | 262.9109 | 181.9626 | 76.6539 | 0.014411 | 0.35635 | 0.005135 | 24.7276 | 2.6334 | 42.0275 | 110.6741 | 15.9596 | 20.0244 | 5.2845 | 110.6792 | 244.9595 | 181.194 | 242.8865 | 161.9382
2012-10-31 08:02 | 24.4116 | 265.0305 | 201.2851 | 262.9653 | 181.8959 | 76.6585 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6333 | 42.0265 | 110.6691 | 15.9595 | 20.0242 | 5.2848 | 110.6742 | 245.0063 | 181.2609 | 242.9411 | 161.8717
2012-10-31 08:02 | 24.4108 | 265.0569 | 201.3198 | 263.0073 | 181.8951 | 76.651 | 0.014414 | 0.35634 | 0.005136 | 24.7215 | 2.6333 | 42.026 | 110.6655 | 15.9597 | 20.0194 | 5.2843 | 110.6706 | 245.0375 | 181.3004 | 242.9879 | 161.8757
2012-10-31 08:02 | 24.4086 | 265.1402 | 201.349 | 263.0829 | 181.9713 | 76.6487 | 0.014414 | 0.35634 | 0.005136 | 24.7215 | 2.6304 | 41.9809 | 110.4282 | 15.9597 | 20.0252 | 5.2842 | 110.4333 | 245.115 | 181.3238 | 243.0577 | 161.9461
2012-10-31 08:02 | 24.4131 | 265.1603 | 201.4519 | 263.1614 | 181.9405 | 76.6527 | 0.014417 | 0.35626 | 0.005136 | 24.7113 | 2.6272 | 41.9278 | 110.1517 | 15.9593 | 19.9856 | 5.2844 | 110.1568 | 245.1747 | 181.4663 | 243.1758 | 161.9549
2012-10-31 08:03 | 24.4093 | 265.207 | 201.4757 | 263.1848 | 181.9641 | 76.6597 | 0.014404 | 0.35628 | 0.005132 | 24.7346 | 2.6265 | 41.9173 | 110.0969 | 15.9592 | 20.0259 | 5.2849 | 110.102 | 245.1811 | 181.4498 | 243.1589 | 161.9382
2012-10-31 08:03 | 24.4108 | 265.2163 | 201.489 | 263.2252 | 181.5306 | 76.6643 | 0.014417 | 0.35612 | 0.005134 | 24.7013 | 2.6262 | 41.9119 | 110.0695 | 15.9591 | 20.0033 | 5.2852 | 110.0746 | 245.213 | 181.4857 | 243.2219 | 161.5273
2012-10-31 08:03 | 24.4078 | 265.2638 | 201.4191 | 263.3117 | 181.1123 | 76.6695 | 0.014411 | 0.35612 | 0.005132 | 24.7115 | 2.6263 | 41.9141 | 110.0803 | 15.9592 | 19.9843 | 5.2856 | 110.0855 | 245.2795 | 181.4348 | 243.3274 | 161.128
2012-10-31 08:03 | 24.4101 | 265.3128 | 201.4332 | 263.3373 | 181.6162 | 76.6683 | 0.014404 | 0.35609 | 0.005129 | 24.7215 | 2.6267 | 41.9193 | 110.1084 | 15.9591 | 19.9585 | 5.2855 | 110.1135 | 245.3543 | 181.4747 | 243.3788 | 161.6577
2012-10-31 08:03 | 24.4071 | 265.3486 | 201.4578 | 263.3927 | 181.7386 | 76.6764 | 0.014389 | 0.35607 | 0.005124 | 24.7463 | 2.6272 | 41.9275 | 110.1501 | 15.9593 | 19.9635 | 5.2861 | 110.1552 | 245.3851 | 181.4943 | 243.4292 | 161.7751
2012-10-31 08:03 | 24.3959 | 265.4307 | 201.5174 | 263.4281 | 181.7626 | 76.6776 | 0.014389 | 0.35603 | 0.005123 | 24.7433 | 2.6276 | 41.9352 | 110.1889 | 15.9595 | 19.9925 | 5.2862 | 110.194 | 245.4382 | 181.5249 | 243.4356 | 161.7701
2012-10-31 08:03 | 24.3966 | 265.4547 | 201.4945 | 263.4561 | 181.9867 | 76.6822 | 0.014395 | 0.356 | 0.005125 | 24.731 | 2.628 | 41.942 | 110.2248 | 15.9595 | 19.937 | 5.2865 | 110.2299 | 245.5177 | 181.5575 | 243.5191 | 162.0497
2012-10-31 08:03 | 24.3921 | 265.5124 | 201.5569 | 263.506 | 182.3937 | 76.6886 | 0.014401 | 0.35602 | 0.005127 | 24.7217 | 2.6324 | 42.0139 | 110.5992 | 15.9601 | 19.9485 | 5.2869 | 110.6043 | 245.5639 | 181.6084 | 243.5575 | 162.4452
2012-10-31 08:03 | 24.3846 | 265.6021 | 201.6478 | 263.5374 | 182.398 | 76.6972 | 0.014392 | 0.35607 | 0.005125 | 24.7412 | 2.6341 | 42.0407 | 110.7381 | 15.9603 | 19.9089 | 5.2875 | 110.7432 | 245.6932 | 181.7389 | 243.6285 | 162.4891
2012-10-31 08:03 | 24.3884 | 265.5942 | 201.7185 | 263.619 | 182.2881 | 76.7099 | 0.014392 | 0.35605 | 0.005124 | 24.7392 | 2.6349 | 42.0544 | 110.8089 | 15.9606 | 19.9368 | 5.2884 | 110.8141 | 245.6574 | 181.7817 | 243.6822 | 162.3513
2012-10-31 08:03 | 24.3757 | 265.6981 | 201.6979 | 263.6102 | 181.9972 | 76.7221 | 0.014404 | 0.35609 | 0.005129 | 24.7215 | 2.6355 | 42.0652 | 110.8646 | 15.9607 | 19.9321 | 5.2892 | 110.8697 | 245.766 | 181.7658 | 243.6781 | 162.0651
2012-10-31 08:03 | 24.3779 | 265.7548 | 201.7434 | 263.7097 | 182.2855 | 76.7302 | 0.014401 | 0.35607 | 0.005128 | 24.7257 | 2.636 | 42.0728 | 110.9035 | 15.9609 | 19.8982 | 5.2898 | 110.9086 | 245.8566 | 181.8452 | 243.8115 | 162.3873
2012-10-31 08:03 | 24.3742 | 265.7627 | 201.7752 | 263.7098 | 182.3406 | 76.7302 | 0.014411 | 0.35616 | 0.005133 | 24.7146 | 2.6362 | 42.0772 | 110.9255 | 15.9611 | 19.9066 | 5.2898 | 110.9306 | 245.8561 | 181.8686 | 243.8032 | 162.434
2012-10-31 08:03 | 24.3779 | 265.7975 | 201.8182 | 263.7252 | 182.1561 | 76.7388 | 0.014398 | 0.35606 | 0.005127 | 24.7299 | 2.6364 | 42.08 | 110.9392 | 15.9612 | 19.9343 | 5.2904 | 110.9444 | 245.8632 | 181.8839 | 243.7909 | 162.2218
2012-10-31 08:03 | 24.3764 | 265.8388 | 201.8404 | 263.7743 | 182.1625 | 76.7417 | 0.014417 | 0.35618 | 0.005135 | 24.7053 | 2.6365 | 42.0816 | 110.9466 | 15.9614 | 19.9449 | 5.2906 | 110.9518 | 245.8939 | 181.8955 | 243.8294 | 162.2176
2012-10-31 08:03 | 24.3787 | 265.9227 | 201.8859 | 263.8427 | 182.2549 | 76.7469 | 0.014408 | 0.35616 | 0.005132 | 24.7197 | 2.6365 | 42.0817 | 110.9474 | 15.9613 | 19.9632 | 5.2909 | 110.9525 | 245.9595 | 181.9227 | 243.8795 | 162.2917
2012-10-31 08:03 | 24.3772 | 265.9134 | 201.9041 | 263.8723 | 182.3436 | 76.7481 | 0.014404 | 0.35615 | 0.00513 | 24.7256 | 2.6364 | 42.0809 | 110.9421 | 15.9615 | 19.9296 | 5.291 | 110.9472 | 245.9838 | 181.9745 | 243.9427 | 162.414
2012-10-31 08:03 | 24.3659 | 265.9332 | 201.9283 | 263.9271 | 182.5243 | 76.7469 | 0.01442 | 0.35623 | 0.005137 | 24.7042 | 2.6364 | 42.0817 | 110.9447 | 15.9617 | 19.9263 | 5.2909 | 110.9498 | 246.0069 | 182.002 | 244.0008 | 162.598
2012-10-31 08:03 | 24.3704 | 265.9532 | 201.9682 | 263.9666 | 182.6151 | 76.7591 | 0.014423 | 0.35628 | 0.005139 | 24.702 | 2.6364 | 42.0819 | 110.9459 | 15.9617 | 19.975 | 5.2918 | 110.951 | 245.9782 | 181.9932 | 243.9916 | 162.6401
2012-10-31 08:03 | 24.3667 | 266.0078 | 202.0393 | 264.0485 | 182.6545 | 76.7625 | 0.01442 | 0.35622 | 0.005137 | 24.7032 | 2.6364 | 42.081 | 110.9408 | 15.9618 | 19.9472 | 5.292 | 110.9459 | 246.0606 | 182.0921 | 244.1013 | 162.7073
2012-10-31 08:03 | 24.3719 | 266.0713 | 202.076 | 264.077 | 182.499 | 76.7672 | 0.014414 | 0.35628 | 0.005135 | 24.7174 | 2.6364 | 42.0808 | 110.94 | 15.9617 | 19.9524 | 5.2923 | 110.9451 | 246.1189 | 182.1236 | 244.1246 | 162.5466
2012-10-31 08:03 | 24.3712 | 266.1211 | 202.1107 | 264.0997 | 182.5179 | 76.7793 | 0.014404 | 0.35625 | 0.005131 | 24.7326 | 2.6362 | 42.0794 | 110.9313 | 15.9619 | 19.9236 | 5.2932 | 110.9364 | 246.1975 | 182.1871 | 244.1761 | 162.5943
2012-10-31 08:03 | 24.3719 | 266.1646 | 202.135 | 264.1354 | 182.5186 | 76.7839 | 0.014401 | 0.35618 | 0.005129 | 24.7327 | 2.6361 | 42.0777 | 110.9224 | 15.9619 | 19.9484 | 5.2935 | 110.9275 | 246.2162 | 182.1866 | 244.187 | 162.5702
2012-10-31 08:03 | 24.3727 | 266.2042 | 202.1397 | 264.2023 | 182.441 | 76.7903 | 0.014414 | 0.35622 | 0.005135 | 24.7135 | 2.636 | 42.0765 | 110.9152 | 15.962 | 19.897 | 5.2939 | 110.9203 | 246.3072 | 182.2427 | 244.3053 | 162.544
2012-10-31 08:04 | 24.3689 | 266.2626 | 202.1871 | 264.2296 | 182.6802 | 76.7908 | 0.014408 | 0.35626 | 0.005133 | 24.7267 | 2.636 | 42.0764 | 110.9136 | 15.9622 | 19.9334 | 5.294 | 110.9187 | 246.3292 | 182.2537 | 244.2962 | 162.7468
2012-10-31 08:04 | 24.3727 | 266.3014 | 202.2067 | 264.2645 | 182.7507 | 76.7908 | 0.014408 | 0.35628 | 0.005133 | 24.7277 | 2.6359 | 42.0752 | 110.9072 | 15.9622 | 19.9893 | 5.294 | 110.9123 | 246.3121 | 182.2174 | 244.2752 | 162.7614
2012-10-31 08:04 | 24.3682 | 266.3824 | 202.2612 | 264.3222 | 182.9265 | 76.8036 | 0.014408 | 0.35622 | 0.005132 | 24.7238 | 2.6358 | 42.0733 | 110.8965 | 15.9623 | 19.9126 | 5.2948 | 110.9017 | 246.4698 | 182.3486 | 244.4096 | 163.0139
2012-10-31 08:04 | 24.3652 | 266.3949 | 202.3291 | 264.4203 | 183.0215 | 76.8093 | 0.014401 | 0.35619 | 0.00513 | 24.7338 | 2.6357 | 42.0722 | 110.8909 | 15.9623 | 19.9457 | 5.2952 | 110.896 | 246.4492 | 182.3834 | 244.4746 | 163.0758
2012-10-31 08:04 | 24.3615 | 266.4262 | 202.3687 | 264.4361 | 182.9864 | 76.8169 | 0.014414 | 0.35623 | 0.005135 | 24.7144 | 2.6357 | 42.072 | 110.8889 | 15.9624 | 19.9621 | 5.2958 | 110.8941 | 246.4641 | 182.4066 | 244.474 | 163.0243
2012-10-31 08:04 | 24.3644 | 266.4446 | 202.3952 | 264.4584 | 183.0952 | 76.803 | 0.014401 | 0.35625 | 0.00513 | 24.7377 | 2.6356 | 42.0708 | 110.8834 | 15.9623 | 19.9931 | 5.2948 | 110.8886 | 246.4515 | 182.4021 | 244.4653 | 163.1021
2012-10-31 08:04 | 24.3622 | 266.5046 | 202.4638 | 264.4717 | 183.0067 | 76.8238 | 0.014398 | 0.35623 | 0.005129 | 24.7419 | 2.6356 | 42.0703 | 110.88 | 15.9624 | 19.9868 | 5.2962 | 110.8851 | 246.5178 | 182.477 | 244.4849 | 163.0199
2012-10-31 08:04 | 24.3652 | 266.5581 | 202.5338 | 264.5758 | 183.0607 | 76.8255 | 0.01442 | 0.35622 | 0.005137 | 24.7032 | 2.6355 | 42.0692 | 110.8734 | 15.9625 | 19.9698 | 5.2963 | 110.8785 | 246.5883 | 182.564 | 244.606 | 163.0909
2012-10-31 08:04 | 24.36 | 266.5956 | 202.5482 | 264.5784 | 183.1339 | 76.8226 | 0.014411 | 0.3562 | 0.005133 | 24.7176 | 2.6355 | 42.0687 | 110.8709 | 15.9625 | 19.9525 | 5.2962 | 110.876 | 246.6431 | 182.5957 | 244.6259 | 163.1814
2012-10-31 08:04 | 24.3532 | 266.6121 | 202.6202 | 264.6144 | 183.2604 | 76.8348 | 0.014395 | 0.35623 | 0.005128 | 24.7471 | 2.6355 | 42.0686 | 110.8697 | 15.9626 | 19.9658 | 5.297 | 110.8748 | 246.6463 | 182.6544 | 244.6486 | 163.2946
2012-10-31 08:04 | 24.3547 | 266.6486 | 202.6414 | 264.6703 | 183.2149 | 76.8284 | 0.014411 | 0.35623 | 0.005134 | 24.7196 | 2.6354 | 42.0671 | 110.8628 | 15.9624 | 19.9593 | 5.2965 | 110.8679 | 246.6893 | 182.6821 | 244.711 | 163.2556
2012-10-31 08:04 | 24.3577 | 266.7215 | 202.6955 | 264.7278 | 183.3473 | 76.8475 | 0.014408 | 0.35625 | 0.005133 | 24.7257 | 2.6353 | 42.0658 | 110.8554 | 15.9625 | 19.9422 | 5.2979 | 110.8605 | 246.7793 | 182.7533 | 244.7856 | 163.4051
2012-10-31 08:04 | 24.36 | 266.7238 | 202.8041 | 264.7534 | 183.2555 | 76.8423 | 0.014404 | 0.35628 | 0.005132 | 24.7346 | 2.6352 | 42.0647 | 110.8489 | 15.9626 | 19.9606 | 5.2975 | 110.8541 | 246.7632 | 182.8435 | 244.7928 | 163.2949
2012-10-31 08:04 | 24.3652 | 266.7523 | 202.8133 | 264.7897 | 183.2607 | 76.8446 | 0.014408 | 0.35631 | 0.005134 | 24.7297 | 2.6351 | 42.0631 | 110.8408 | 15.9626 | 19.9658 | 5.2977 | 110.8459 | 246.7865 | 182.8475 | 244.8239 | 163.2949
2012-10-31 08:04 | 24.3615 | 266.8458 | 202.8529 | 264.8054 | 183.1942 | 76.8521 | 0.01442 | 0.35628 | 0.005138 | 24.7071 | 2.635 | 42.0618 | 110.833 | 15.9627 | 19.938 | 5.2982 | 110.8381 | 246.9078 | 182.9149 | 244.8674 | 163.2562
2012-10-31 08:04 | 24.3674 | 266.875 | 202.843 | 264.8658 | 183.3413 | 76.8498 | 0.014408 | 0.35628 | 0.005133 | 24.7277 | 2.635 | 42.061 | 110.8293 | 15.9626 | 19.9158 | 5.298 | 110.8344 | 246.9592 | 182.9272 | 244.95 | 163.4255
2012-10-31 08:04 | 24.3652 | 266.8844 | 202.9077 | 264.9335 | 183.4018 | 76.8608 | 0.014395 | 0.35626 | 0.005128 | 24.7491 | 2.6348 | 42.0594 | 110.8201 | 15.9627 | 19.9497 | 5.2988 | 110.8253 | 246.9347 | 182.958 | 244.9838 | 163.4521
2012-10-31 08:04 | 24.3592 | 266.9561 | 202.9175 | 264.9548 | 183.2586 | 76.8671 | 0.014411 | 0.35629 | 0.005135 | 24.7236 | 2.6348 | 42.0587 | 110.8165 | 15.9628 | 19.8916 | 5.2992 | 110.8216 | 247.0645 | 183.0259 | 245.0632 | 163.367
2012-10-31 08:04 | 24.3719 | 266.9882 | 202.9262 | 264.983 | 183.4477 | 76.8677 | 0.014414 | 0.35632 | 0.005136 | 24.7205 | 2.6348 | 42.0585 | 110.815 | 15.9628 | 19.9002 | 5.2993 | 110.8202 | 247.088 | 183.026 | 245.0828 | 163.5475
2012-10-31 08:04 | 24.3742 | 267.0605 | 202.9679 | 265.0281 | 183.4971 | 76.8723 | 0.014408 | 0.35631 | 0.005134 | 24.7297 | 2.6347 | 42.0574 | 110.8089 | 15.9629 | 19.9146 | 5.2996 | 110.814 | 247.1459 | 183.0533 | 245.1135 | 163.5825
2012-10-31 08:04 | 24.3742 | 267.0915 | 202.9837 | 265.0631 | 183.305 | 76.8718 | 0.014423 | 0.35635 | 0.00514 | 24.7071 | 2.6346 | 42.056 | 110.801 | 15.9629 | 19.9828 | 5.2995 | 110.8061 | 247.1087 | 183.0009 | 245.0803 | 163.3222
2012-10-31 08:04 | 24.3779 | 267.0952 | 203.0385 | 265.1251 | 183.1636 | 76.8735 | 0.014411 | 0.35636 | 0.005136 | 24.7286 | 2.6345 | 42.0549 | 110.7952 | 15.9629 | 19.9424 | 5.2997 | 110.8003 | 247.1528 | 183.0961 | 245.1827 | 163.2212
2012-10-31 08:04 | 24.3876 | 267.1593 | 203.0561 | 265.2125 | 183.2831 | 76.8897 | 0.014417 | 0.35628 | 0.005136 | 24.7123 | 2.6345 | 42.0549 | 110.7943 | 15.963 | 19.9882 | 5.3008 | 110.7994 | 247.1711 | 183.0679 | 245.2243 | 163.2949
2012-10-31 08:04 | 24.3787 | 267.197 | 203.0433 | 265.1725 | 183.1487 | 76.877 | 0.014426 | 0.35632 | 0.00514 | 24.6999 | 2.6344 | 42.0539 | 110.7887 | 15.9631 | 19.9351 | 5.2999 | 110.7939 | 247.2619 | 183.1082 | 245.2374 | 163.2136
2012-10-31 08:04 | 24.3824 | 267.2007 | 203.0115 | 265.2384 | 183.3249 | 76.8868 | 0.01442 | 0.35636 | 0.005139 | 24.7132 | 2.6343 | 42.0518 | 110.7781 | 15.963 | 19.9348 | 5.3006 | 110.7832 | 247.2659 | 183.0767 | 245.3036 | 163.3901
2012-10-31 08:05 | 24.3839 | 267.2411 | 203.1075 | 265.2827 | 183.2911 | 76.8793 | 0.014423 | 0.35632 | 0.005139 | 24.7051 | 2.6343 | 42.0516 | 110.7768 | 15.9631 | 19.9163 | 5.3001 | 110.7819 | 247.3248 | 183.1912 | 245.3664 | 163.3748
2012-10-31 08:05 | 24.3884 | 267.2961 | 203.0648 | 265.3105 | 183.4133 | 76.8897 | 0.014426 | 0.35638 | 0.005141 | 24.7039 | 2.6342 | 42.0498 | 110.7669 | 15.9631 | 19.9408 | 5.3008 | 110.772 | 247.3553 | 183.124 | 245.3697 | 163.4725
2012-10-31 08:05 | 24.3966 | 267.3043 | 203.1084 | 265.3187 | 183.4842 | 76.8931 | 0.014423 | 0.35646 | 0.005141 | 24.715 | 2.6341 | 42.0485 | 110.7605 | 15.9631 | 19.9891 | 5.301 | 110.7657 | 247.3152 | 183.1193 | 245.3296 | 163.4951
2012-10-31 08:05 | 24.3846 | 267.3661 | 203.12 | 265.3222 | 183.4408 | 76.9047 | 0.014408 | 0.35635 | 0.005134 | 24.7328 | 2.6341 | 42.0484 | 110.7604 | 15.963 | 19.929 | 5.3018 | 110.7655 | 247.4371 | 183.191 | 245.3932 | 163.5118
2012-10-31 08:05 | 24.3899 | 267.3558 | 203.1568 | 265.4325 | 183.3442 | 76.9024 | 0.014414 | 0.35631 | 0.005136 | 24.7194 | 2.634 | 42.0471 | 110.7538 | 15.963 | 19.9463 | 5.3017 | 110.759 | 247.4095 | 183.2105 | 245.4862 | 163.3979
2012-10-31 08:05 | 24.3906 | 267.4031 | 203.1221 | 265.4487 | 183.3135 | 76.9082 | 0.014417 | 0.35634 | 0.005137 | 24.7163 | 2.6339 | 42.0457 | 110.7448 | 15.9632 | 19.947 | 5.3021 | 110.7499 | 247.4561 | 183.1751 | 245.5017 | 163.3665
2012-10-31 08:05 | 24.3929 | 267.4676 | 203.148 | 265.5016 | 183.3942 | 76.9007 | 0.014417 | 0.35634 | 0.005137 | 24.7163 | 2.6338 | 42.0445 | 110.7385 | 15.9632 | 19.9774 | 5.3015 | 110.7436 | 247.4902 | 183.1706 | 245.5242 | 163.4168
2012-10-31 08:05 | 24.3936 | 267.4799 | 203.1763 | 265.5178 | 183.4577 | 76.9157 | 0.01442 | 0.35632 | 0.005138 | 24.7102 | 2.6338 | 42.0433 | 110.7317 | 15.9633 | 19.9139 | 5.3026 | 110.7368 | 247.566 | 183.2624 | 245.6039 | 163.5438
2012-10-31 08:05 | 24.3944 | 267.504 | 203.2637 | 265.5575 | 183.58 | 76.9116 | 0.014417 | 0.35635 | 0.005137 | 24.7173 | 2.6338 | 42.044 | 110.7349 | 15.9633 | 19.9388 | 5.3023 | 110.74 | 247.5652 | 183.3249 | 245.6187 | 163.6412
2012-10-31 08:05 | 24.3951 | 267.497 | 203.2683 | 265.5893 | 183.6474 | 76.9209 | 0.01443 | 0.35635 | 0.005142 | 24.6951 | 2.6337 | 42.0425 | 110.7266 | 15.9634 | 19.9555 | 5.3029 | 110.7317 | 247.5415 | 183.3128 | 245.6338 | 163.6919
2012-10-31 08:05 | 24.4018 | 267.6047 | 203.3183 | 265.6193 | 183.8227 | 76.9278 | 0.014414 | 0.35635 | 0.005136 | 24.7225 | 2.6336 | 42.0414 | 110.7214 | 15.9633 | 19.9342 | 5.3034 | 110.7265 | 247.6705 | 183.3841 | 245.6851 | 163.8885
2012-10-31 08:05 | 24.3974 | 267.6041 | 203.3966 | 265.646 | 183.7712 | 76.9324 | 0.014426 | 0.35631 | 0.00514 | 24.6989 | 2.6336 | 42.0405 | 110.717 | 15.9633 | 19.8776 | 5.3037 | 110.7221 | 247.7265 | 183.519 | 245.7684 | 163.8936
2012-10-31 08:05 | 24.4116 | 267.6416 | 203.3911 | 265.6913 | 183.7737 | 76.9353 | 0.014401 | 0.35631 | 0.005131 | 24.7418 | 2.6335 | 42.0393 | 110.7109 | 15.9632 | 19.948 | 5.3039 | 110.716 | 247.6936 | 183.4431 | 245.7433 | 163.8257
2012-10-31 08:05 | 24.4033 | 267.6411 | 203.4222 | 265.6985 | 183.6477 | 76.9313 | 0.01442 | 0.35641 | 0.005139 | 24.7162 | 2.6334 | 42.0385 | 110.7057 | 15.9634 | 19.9357 | 5.3036 | 110.7108 | 247.7054 | 183.4865 | 245.7628 | 163.712
2012-10-31 08:05 | 24.4071 | 267.676 | 203.4063 | 265.7373 | 183.6515 | 76.9261 | 0.014426 | 0.35641 | 0.005142 | 24.7059 | 2.6334 | 42.0375 | 110.7003 | 15.9634 | 19.9314 | 5.3033 | 110.7055 | 247.7446 | 183.4749 | 245.8059 | 163.7201
2012-10-31 08:05 | 24.4011 | 267.6816 | 203.4436 | 265.778 | 183.7083 | 76.933 | 0.01442 | 0.35642 | 0.00514 | 24.7172 | 2.6333 | 42.0367 | 110.6965 | 15.9633 | 19.9294 | 5.3038 | 110.7017 | 247.7522 | 183.5142 | 245.8486 | 163.7789
2012-10-31 08:05 | 24.3989 | 267.7144 | 203.4532 | 265.8302 | 183.6316 | 76.9475 | 0.014414 | 0.35642 | 0.005137 | 24.7275 | 2.6333 | 42.0364 | 110.6938 | 15.9635 | 19.9112 | 5.3048 | 110.6989 | 247.8032 | 183.542 | 245.919 | 163.7204
2012-10-31 08:05 | 24.4071 | 267.7498 | 203.4732 | 265.8306 | 183.7339 | 76.948 | 0.014417 | 0.35642 | 0.005139 | 24.7223 | 2.6331 | 42.0336 | 110.6785 | 15.9636 | 19.9515 | 5.3048 | 110.6836 | 247.7983 | 183.5217 | 245.8791 | 163.7824
2012-10-31 08:05 | 24.3996 | 267.785 | 203.5208 | 265.8697 | 183.695 | 76.9463 | 0.014408 | 0.35639 | 0.005135 | 24.7358 | 2.633 | 42.0327 | 110.6737 | 15.9636 | 19.9641 | 5.3047 | 110.6788 | 247.8209 | 183.5567 | 245.9056 | 163.7309
2012-10-31 08:05 | 24.4071 | 267.8274 | 203.5087 | 265.8656 | 183.7457 | 76.9417 | 0.01442 | 0.35641 | 0.005139 | 24.7162 | 2.6329 | 42.0311 | 110.6657 | 15.9635 | 19.9234 | 5.3044 | 110.6708 | 247.904 | 183.5853 | 245.9422 | 163.8223
2012-10-31 08:05 | 24.4138 | 267.8108 | 203.5272 | 265.9422 | 183.6818 | 76.955 | 0.014417 | 0.35641 | 0.005138 | 24.7213 | 2.6329 | 42.0309 | 110.6634 | 15.9637 | 19.9141 | 5.3053 | 110.6686 | 247.8967 | 183.6131 | 246.0281 | 163.7677
2012-10-31 08:05 | 24.419 | 267.8898 | 203.5442 | 265.9902 | 183.5811 | 76.9556 | 0.01442 | 0.35644 | 0.00514 | 24.7182 | 2.6328 | 42.0288 | 110.6531 | 15.9636 | 19.9353 | 5.3053 | 110.6582 | 247.9545 | 183.6089 | 246.0549 | 163.6458
2012-10-31 08:05 | 24.4153 | 267.8939 | 203.5602 | 265.9826 | 183.5774 | 76.9613 | 0.014414 | 0.35642 | 0.005137 | 24.7275 | 2.6328 | 42.0283 | 110.6502 | 15.9636 | 19.9436 | 5.3057 | 110.6553 | 247.9503 | 183.6166 | 246.039 | 163.6338
2012-10-31 08:05 | 24.4078 | 267.9252 | 203.4975 | 265.9867 | 183.7228 | 76.9573 | 0.014426 | 0.35644 | 0.005142 | 24.7079 | 2.6327 | 42.0281 | 110.6487 | 15.9637 | 19.9442 | 5.3054 | 110.6539 | 247.981 | 183.5533 | 246.0425 | 163.7786
2012-10-31 08:06 | 24.4056 | 267.8958 | 203.5308 | 266.0001 | 183.8265 | 76.9694 | 0.014423 | 0.35645 | 0.005141 | 24.7141 | 2.6305 | 41.9916 | 110.4585 | 15.9634 | 19.9259 | 5.3063 | 110.4636 | 247.9699 | 183.6049 | 246.0742 | 163.9006
2012-10-31 08:06 | 24.4198 | 267.9489 | 203.5922 | 266.0648 | 183.8211 | 76.966 | 0.014423 | 0.35639 | 0.00514 | 24.71 | 2.6266 | 41.9287 | 110.1308 | 15.963 | 19.9602 | 5.306 | 110.136 | 247.9887 | 183.632 | 246.1046 | 163.8609
2012-10-31 08:06 | 24.4063 | 267.9548 | 203.5866 | 266.0941 | 183.6782 | 76.9544 | 0.014433 | 0.35632 | 0.005143 | 24.6879 | 2.6259 | 41.9173 | 110.0718 | 15.9629 | 19.8985 | 5.3052 | 110.077 | 248.0563 | 183.6881 | 246.1956 | 163.7797
2012-10-31 08:06 | 24.4108 | 267.936 | 203.5635 | 266.0675 | 183.4474 | 76.9648 | 0.014404 | 0.35631 | 0.005132 | 24.7366 | 2.6255 | 41.9109 | 110.0391 | 15.9627 | 19.9391 | 5.306 | 110.0442 | 247.9969 | 183.6244 | 246.1284 | 163.5083
2012-10-31 08:06 | 24.4161 | 267.9995 | 203.5413 | 266.1427 | 183.4762 | 76.9602 | 0.014417 | 0.35626 | 0.005136 | 24.7113 | 2.6257 | 41.9134 | 110.052 | 15.9628 | 19.9204 | 5.3056 | 110.0572 | 248.0791 | 183.6209 | 246.2223 | 163.5558
2012-10-31 08:06 | 24.4101 | 268.0401 | 203.5589 | 266.1095 | 183.882 | 76.9561 | 0.014392 | 0.35626 | 0.005127 | 24.7542 | 2.626 | 41.9185 | 110.0791 | 15.9627 | 19.9545 | 5.3054 | 110.0842 | 248.0856 | 183.6044 | 246.155 | 163.9275
2012-10-31 08:06 | 24.3996 | 268.0374 | 203.5838 | 266.1534 | 184.5892 | 76.9648 | 0.014398 | 0.35618 | 0.005128 | 24.7379 | 2.6265 | 41.9266 | 110.1207 | 15.9628 | 19.9681 | 5.306 | 110.1258 | 248.0693 | 183.6157 | 246.1853 | 164.6211
2012-10-31 08:06 | 24.4011 | 268.0738 | 203.6641 | 266.2054 | 184.5279 | 76.9573 | 0.014398 | 0.35615 | 0.005128 | 24.7359 | 2.6272 | 41.9371 | 110.1757 | 15.9629 | 19.9375 | 5.3054 | 110.1808 | 248.1363 | 183.7266 | 246.2679 | 164.5904
2012-10-31 08:06 | 24.3914 | 268.0797 | 203.6898 | 266.2385 | 183.5692 | 76.955 | 0.014408 | 0.35615 | 0.005131 | 24.7187 | 2.6282 | 41.9551 | 110.2681 | 15.9632 | 19.8997 | 5.3053 | 110.2733 | 248.18 | 183.7901 | 246.3388 | 163.6695
2012-10-31 08:06 | 24.3929 | 268.1084 | 203.6559 | 266.2167 | 183.3589 | 76.9792 | 0.014401 | 0.3561 | 0.005128 | 24.7277 | 2.6328 | 42.0287 | 110.6519 | 15.9637 | 19.9253 | 5.3069 | 110.657 | 248.1831 | 183.7306 | 246.2914 | 163.4336
2012-10-31 08:06 | 24.3951 | 268.1572 | 203.6266 | 266.2033 | 183.9729 | 76.9827 | 0.014404 | 0.35613 | 0.00513 | 24.7246 | 2.6335 | 42.0414 | 110.718 | 15.9638 | 19.9676 | 5.3072 | 110.7231 | 248.1896 | 183.659 | 246.2357 | 164.0053
2012-10-31 08:06 | 24.3914 | 268.1457 | 203.6622 | 266.2696 | 184.1221 | 76.9914 | 0.014398 | 0.3561 | 0.005127 | 24.7329 | 2.6343 | 42.0545 | 110.7859 | 15.964 | 19.9599 | 5.3078 | 110.791 | 248.1858 | 183.7023 | 246.3097 | 164.1622
2012-10-31 08:06 | 24.3861 | 268.1986 | 203.6963 | 266.2604 | 183.8815 | 77.0041 | 0.014398 | 0.35618 | 0.005128 | 24.7379 | 2.635 | 42.0658 | 110.8444 | 15.9641 | 19.9827 | 5.3087 | 110.8496 | 248.2159 | 183.7136 | 246.2777 | 163.8988
2012-10-31 08:06 | 24.3846 | 268.2398 | 203.7027 | 266.2744 | 184.1388 | 76.9977 | 0.014398 | 0.35622 | 0.005129 | 24.7409 | 2.6355 | 42.0739 | 110.8863 | 15.9642 | 19.9972 | 5.3082 | 110.8914 | 248.2426 | 183.7055 | 246.2772 | 164.1416
2012-10-31 08:06 | 24.3846 | 268.2321 | 203.7184 | 266.2589 | 183.9114 | 76.9977 | 0.014404 | 0.35618 | 0.00513 | 24.7276 | 2.6357 | 42.0777 | 110.9051 | 15.9644 | 19.945 | 5.3082 | 110.9102 | 248.2871 | 183.7734 | 246.3139 | 163.9664
2012-10-31 08:06 | 24.3876 | 268.2739 | 203.7805 | 266.2852 | 184.2438 | 77.0081 | 0.014398 | 0.35622 | 0.005129 | 24.7409 | 2.6359 | 42.0804 | 110.9188 | 15.9645 | 19.9721 | 5.3089 | 110.9239 | 248.3018 | 183.8084 | 246.3131 | 164.2717
2012-10-31 08:06 | 24.3861 | 268.3112 | 203.7554 | 266.2876 | 184.0658 | 77.0162 | 0.014411 | 0.35628 | 0.005134 | 24.7226 | 2.6359 | 42.0808 | 110.921 | 15.9645 | 19.9425 | 5.3095 | 110.9262 | 248.3687 | 183.8129 | 246.3451 | 164.1233
2012-10-31 08:06 | 24.3854 | 268.2639 | 203.8137 | 266.318 | 184.1279 | 77.0105 | 0.014401 | 0.35629 | 0.005131 | 24.7408 | 2.636 | 42.0819 | 110.9262 | 15.9646 | 19.9418 | 5.3091 | 110.9313 | 248.3221 | 183.8719 | 246.3762 | 164.1861
2012-10-31 08:06 | 24.3839 | 268.3362 | 203.8122 | 266.3709 | 184.1381 | 77.0093 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.636 | 42.0831 | 110.9311 | 15.9647 | 19.9203 | 5.309 | 110.9363 | 248.4159 | 183.8919 | 246.4506 | 164.2178
2012-10-31 08:06 | 24.3876 | 268.3438 | 203.8317 | 266.3823 | 184.0869 | 77.0128 | 0.014411 | 0.35628 | 0.005134 | 24.7226 | 2.636 | 42.0826 | 110.9287 | 15.9647 | 19.9601 | 5.3093 | 110.9338 | 248.3837 | 183.8716 | 246.4222 | 164.1268
2012-10-31 08:06 | 24.3749 | 268.3311 | 203.8623 | 266.3347 | 184.0703 | 77.0266 | 0.014411 | 0.35631 | 0.005135 | 24.7246 | 2.6359 | 42.0812 | 110.9204 | 15.9648 | 19.9674 | 5.3102 | 110.9255 | 248.3637 | 183.8949 | 246.3673 | 164.1029
2012-10-31 08:06 | 24.3861 | 268.3617 | 203.8971 | 266.4469 | 184.0697 | 77.0238 | 0.014408 | 0.35629 | 0.005133 | 24.7288 | 2.6359 | 42.081 | 110.92 | 15.9648 | 19.9345 | 5.31 | 110.9251 | 248.4272 | 183.9626 | 246.5124 | 164.1352
2012-10-31 08:06 | 24.3772 | 268.3722 | 203.9039 | 266.3991 | 184.0765 | 77.0203 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6357 | 42.079 | 110.9081 | 15.965 | 19.9457 | 5.3098 | 110.9132 | 248.4265 | 183.9582 | 246.4534 | 164.1308
2012-10-31 08:06 | 24.3816 | 268.4116 | 203.9241 | 266.4618 | 184.0182 | 77.0226 | 0.01442 | 0.35626 | 0.005137 | 24.7062 | 2.6355 | 42.0756 | 110.8895 | 15.965 | 19.9782 | 5.3099 | 110.8946 | 248.4334 | 183.9459 | 246.4836 | 164.04
2012-10-31 08:06 | 24.3839 | 268.3944 | 203.9461 | 266.4719 | 184.1852 | 77.0307 | 0.014404 | 0.35636 | 0.005133 | 24.7406 | 2.6354 | 42.0745 | 110.8842 | 15.965 | 19.9002 | 5.3105 | 110.8893 | 248.4942 | 184.0459 | 246.5717 | 164.285
2012-10-31 08:06 | 24.3787 | 268.4048 | 203.9172 | 266.5444 | 184.3996 | 77.0139 | 0.014398 | 0.35636 | 0.005131 | 24.7509 | 2.6355 | 42.0756 | 110.8894 | 15.9651 | 19.9151 | 5.3093 | 110.8945 | 248.4897 | 184.0021 | 246.6293 | 164.4845
2012-10-31 08:07 | 24.3787 | 268.4203 | 203.9645 | 266.5172 | 184.4114 | 77.018 | 0.014417 | 0.35639 | 0.005138 | 24.7203 | 2.6355 | 42.0758 | 110.8907 | 15.965 | 19.9311 | 5.3096 | 110.8958 | 248.4892 | 184.0334 | 246.5861 | 164.4803
2012-10-31 08:07 | 24.3809 | 268.4497 | 204.0021 | 266.5233 | 184.3665 | 77.029 | 0.014417 | 0.35638 | 0.005138 | 24.7193 | 2.6355 | 42.0755 | 110.8884 | 15.9652 | 19.9494 | 5.3104 | 110.8935 | 248.5003 | 184.0527 | 246.5739 | 164.4171
2012-10-31 08:07 | 24.3869 | 268.4634 | 204.0357 | 266.5526 | 184.3137 | 77.0295 | 0.014423 | 0.35634 | 0.005139 | 24.706 | 2.6354 | 42.075 | 110.8854 | 15.9652 | 19.8912 | 5.3104 | 110.8906 | 248.5722 | 184.1445 | 246.6614 | 164.4225
2012-10-31 08:07 | 24.3906 | 268.4904 | 204.0473 | 266.5641 | 184.2978 | 77.0399 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6353 | 42.0729 | 110.8748 | 15.9651 | 19.9069 | 5.3111 | 110.8799 | 248.5835 | 184.1404 | 246.6572 | 164.3909
2012-10-31 08:07 | 24.3779 | 268.4428 | 204.0621 | 266.5824 | 184.3832 | 77.0405 | 0.014423 | 0.35644 | 0.005141 | 24.713 | 2.6352 | 42.0711 | 110.8639 | 15.9653 | 19.8822 | 5.3112 | 110.869 | 248.5606 | 184.1799 | 246.7002 | 164.501
2012-10-31 08:07 | 24.3869 | 268.4867 | 204.0672 | 266.5953 | 184.3216 | 77.0469 | 0.014414 | 0.35635 | 0.005136 | 24.7225 | 2.6351 | 42.0697 | 110.8567 | 15.9653 | 19.9233 | 5.3116 | 110.8618 | 248.5634 | 184.1439 | 246.672 | 164.3983
2012-10-31 08:07 | 24.3861 | 268.5015 | 204.1176 | 266.6101 | 184.3208 | 77.048 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6351 | 42.0692 | 110.8546 | 15.9653 | 19.9024 | 5.3117 | 110.8597 | 248.5991 | 184.2152 | 246.7077 | 164.4184
2012-10-31 08:07 | 24.3921 | 268.5075 | 204.0921 | 266.651 | 184.417 | 77.0405 | 0.014417 | 0.35636 | 0.005138 | 24.7183 | 2.635 | 42.0683 | 110.8486 | 15.9654 | 19.9164 | 5.3112 | 110.8537 | 248.5911 | 184.1757 | 246.7346 | 164.5006
2012-10-31 08:07 | 24.3974 | 268.5477 | 204.1328 | 266.6913 | 184.383 | 77.037 | 0.014423 | 0.35639 | 0.00514 | 24.71 | 2.635 | 42.069 | 110.8532 | 15.9653 | 19.9137 | 5.3109 | 110.8583 | 248.634 | 184.2191 | 246.7776 | 164.4693
2012-10-31 08:07 | 24.3929 | 268.5587 | 204.1283 | 266.6751 | 184.3158 | 77.0492 | 0.01442 | 0.35635 | 0.005139 | 24.7122 | 2.6349 | 42.0671 | 110.8427 | 15.9653 | 19.8851 | 5.3118 | 110.8478 | 248.6736 | 184.2432 | 246.79 | 164.4307
2012-10-31 08:07 | 24.3869 | 268.576 | 204.1499 | 266.7041 | 184.3216 | 77.0532 | 0.014414 | 0.35638 | 0.005137 | 24.7244 | 2.6348 | 42.0663 | 110.8376 | 15.9654 | 19.8711 | 5.312 | 110.8427 | 248.7049 | 184.2788 | 246.833 | 164.4505
2012-10-31 08:07 | 24.3981 | 268.6455 | 204.1768 | 266.7542 | 184.3406 | 77.0498 | 0.014417 | 0.35639 | 0.005138 | 24.7203 | 2.6348 | 42.0663 | 110.8376 | 15.9654 | 19.9465 | 5.3118 | 110.8427 | 248.699 | 184.2303 | 246.8077 | 164.3941
2012-10-31 08:07 | 24.3906 | 268.638 | 204.2008 | 266.735 | 184.4076 | 77.0544 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6348 | 42.0651 | 110.8314 | 15.9654 | 19.9189 | 5.3121 | 110.8365 | 248.7191 | 184.2819 | 246.8161 | 164.4887
2012-10-31 08:07 | 24.3839 | 268.6235 | 204.2099 | 266.7866 | 184.6166 | 77.0688 | 0.014411 | 0.35641 | 0.005136 | 24.7316 | 2.6347 | 42.064 | 110.8254 | 15.9655 | 19.844 | 5.3131 | 110.8306 | 248.7795 | 184.3659 | 246.9426 | 164.7726
2012-10-31 08:07 | 24.3876 | 268.6544 | 204.2254 | 266.7942 | 184.6321 | 77.059 | 0.014417 | 0.35639 | 0.005138 | 24.7203 | 2.6346 | 42.0625 | 110.8169 | 15.9656 | 19.9079 | 5.3124 | 110.822 | 248.7465 | 184.3175 | 246.8863 | 164.7242
2012-10-31 08:07 | 24.3854 | 268.6677 | 204.2507 | 266.8192 | 184.4299 | 77.0596 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6345 | 42.061 | 110.8089 | 15.9656 | 19.9539 | 5.3125 | 110.814 | 248.7138 | 184.2968 | 246.8653 | 164.476
2012-10-31 08:07 | 24.3899 | 268.7188 | 204.2749 | 266.8819 | 184.3167 | 77.0625 | 0.014423 | 0.35645 | 0.005141 | 24.7141 | 2.6344 | 42.0596 | 110.8015 | 15.9656 | 19.9383 | 5.3127 | 110.8067 | 248.7805 | 184.3366 | 246.9436 | 164.3784
2012-10-31 08:07 | 24.3974 | 268.7535 | 204.306 | 266.8428 | 184.4458 | 77.0717 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6344 | 42.0593 | 110.7997 | 15.9656 | 19.9137 | 5.3133 | 110.8048 | 248.8398 | 184.3923 | 246.9291 | 164.5321
2012-10-31 08:07 | 24.3899 | 268.7498 | 204.2631 | 266.9169 | 184.5952 | 77.0827 | 0.014401 | 0.35648 | 0.005134 | 24.7538 | 2.6343 | 42.0581 | 110.7938 | 15.9656 | 19.9343 | 5.3141 | 110.7989 | 248.8155 | 184.3288 | 246.9826 | 164.6609
2012-10-31 08:07 | 24.3936 | 268.7535 | 204.314 | 266.9089 | 184.4851 | 77.081 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.6343 | 42.0578 | 110.7924 | 15.9655 | 19.934 | 5.314 | 110.7975 | 248.8195 | 184.38 | 246.9749 | 164.5511
2012-10-31 08:07 | 24.3974 | 268.7962 | 204.3218 | 266.9361 | 184.5046 | 77.0787 | 0.014417 | 0.35646 | 0.005139 | 24.7253 | 2.6341 | 42.0555 | 110.7806 | 15.9655 | 19.9418 | 5.3138 | 110.7857 | 248.8544 | 184.38 | 246.9943 | 164.5628
2012-10-31 08:07 | 24.4063 | 268.8439 | 204.3307 | 266.945 | 184.388 | 77.0919 | 0.014414 | 0.35642 | 0.005137 | 24.7275 | 2.634 | 42.0534 | 110.7701 | 15.9654 | 19.9547 | 5.3147 | 110.7753 | 248.8892 | 184.376 | 246.9903 | 164.4333
2012-10-31 08:07 | 24.4011 | 268.8309 | 204.3452 | 266.9786 | 184.3122 | 77.0943 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.634 | 42.0524 | 110.7643 | 15.9655 | 19.9335 | 5.3149 | 110.7695 | 248.8974 | 184.4117 | 247.0451 | 164.3787
2012-10-31 08:08 | 24.3989 | 268.8714 | 204.3233 | 267.0502 | 184.3767 | 77.0833 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6339 | 42.0519 | 110.7617 | 15.9655 | 19.9473 | 5.3141 | 110.7669 | 248.9241 | 184.376 | 247.1029 | 164.4294
2012-10-31 08:08 | 24.4018 | 268.886 | 204.3262 | 267.0104 | 184.4541 | 77.0902 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6339 | 42.0506 | 110.7557 | 15.9653 | 19.886 | 5.3146 | 110.7608 | 249 | 184.4402 | 247.1244 | 164.5681
2012-10-31 08:08 | 24.3966 | 268.873 | 204.3289 | 267.0596 | 184.4803 | 77.0787 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6338 | 42.0497 | 110.7501 | 15.9655 | 19.9009 | 5.3138 | 110.7552 | 248.9721 | 184.428 | 247.1587 | 164.5794
2012-10-31 08:08 | 24.4018 | 268.9481 | 204.397 | 267.0842 | 184.6345 | 77.1006 | 0.01442 | 0.35642 | 0.00514 | 24.7172 | 2.6337 | 42.0486 | 110.745 | 15.9654 | 19.9141 | 5.3153 | 110.7501 | 249.034 | 184.4829 | 247.1701 | 164.7204
2012-10-31 08:08 | 24.4018 | 268.9093 | 204.4285 | 267.1191 | 184.7522 | 77.0914 | 0.014404 | 0.35639 | 0.005133 | 24.7426 | 2.6336 | 42.0476 | 110.7388 | 15.9655 | 19.9141 | 5.3147 | 110.7439 | 248.9952 | 184.5144 | 247.205 | 164.8381
2012-10-31 08:08 | 24.3951 | 268.9685 | 204.477 | 267.1008 | 184.8554 | 77.1087 | 0.014414 | 0.35648 | 0.005138 | 24.7315 | 2.6336 | 42.0464 | 110.7319 | 15.9655 | 19.8793 | 5.3159 | 110.7371 | 249.0892 | 184.5977 | 247.2215 | 164.9761
2012-10-31 08:08 | 24.3921 | 268.9888 | 204.4936 | 267.1483 | 184.8759 | 77.1064 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.6335 | 42.045 | 110.7255 | 15.9655 | 19.8964 | 5.3157 | 110.7306 | 249.0924 | 184.5972 | 247.2519 | 164.9795
2012-10-31 08:08 | 24.3899 | 268.9983 | 204.519 | 267.1733 | 184.8619 | 77.0966 | 0.014417 | 0.35657 | 0.005141 | 24.7323 | 2.6335 | 42.0449 | 110.7252 | 15.9654 | 19.9503 | 5.315 | 110.7304 | 249.048 | 184.5687 | 247.223 | 164.9116
2012-10-31 08:08 | 24.3839 | 269.0311 | 204.5406 | 267.1401 | 184.8755 | 77.1012 | 0.014426 | 0.35646 | 0.005142 | 24.7099 | 2.6335 | 42.0449 | 110.7249 | 15.9655 | 19.9122 | 5.3154 | 110.7301 | 249.1189 | 184.6284 | 247.2279 | 164.9633
2012-10-31 08:08 | 24.3854 | 269.0404 | 204.6208 | 267.1688 | 184.9006 | 77.1081 | 0.014411 | 0.35646 | 0.005137 | 24.7356 | 2.6332 | 42.0408 | 110.7022 | 15.9656 | 19.9258 | 5.3158 | 110.7073 | 249.1146 | 184.695 | 247.243 | 164.9748
2012-10-31 08:08 | 24.3921 | 269.0742 | 204.6393 | 267.2066 | 184.9897 | 77.1191 | 0.014401 | 0.35648 | 0.005134 | 24.7538 | 2.6331 | 42.0393 | 110.6935 | 15.9657 | 19.9285 | 5.3166 | 110.6987 | 249.1457 | 184.7108 | 247.2781 | 165.0612
2012-10-31 08:08 | 24.3816 | 269.0598 | 204.68 | 267.2388 | 184.9909 | 77.1145 | 0.01442 | 0.35649 | 0.005141 | 24.7222 | 2.6331 | 42.039 | 110.6932 | 15.9656 | 19.914 | 5.3163 | 110.6983 | 249.1458 | 184.766 | 247.3248 | 165.0769
2012-10-31 08:08 | 24.3869 | 269.0613 | 204.6735 | 267.1975 | 184.9217 | 77.1203 | 0.01442 | 0.35646 | 0.00514 | 24.7202 | 2.6331 | 42.0386 | 110.6909 | 15.9656 | 19.9514 | 5.3167 | 110.696 | 249.1099 | 184.7221 | 247.2461 | 164.9703
2012-10-31 08:08 | 24.3876 | 269.1124 | 204.6978 | 267.2642 | 184.7302 | 77.1162 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.6331 | 42.0383 | 110.6895 | 15.9656 | 19.9159 | 5.3164 | 110.6947 | 249.1965 | 184.7819 | 247.3483 | 164.8143
2012-10-31 08:08 | 24.3936 | 269.1145 | 204.6448 | 267.243 | 184.7401 | 77.1197 | 0.014426 | 0.35645 | 0.005142 | 24.7089 | 2.633 | 42.0376 | 110.6856 | 15.9655 | 19.934 | 5.3166 | 110.6908 | 249.1805 | 184.7108 | 247.309 | 164.8061
2012-10-31 08:08 | 24.3906 | 269.1504 | 204.6654 | 267.3177 | 184.7449 | 77.1237 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.633 | 42.0376 | 110.6855 | 15.9656 | 19.8949 | 5.3169 | 110.6906 | 249.2555 | 184.7705 | 247.4228 | 164.85
2012-10-31 08:08 | 24.3876 | 269.1318 | 204.6624 | 267.237 | 184.9224 | 77.1093 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.633 | 42.0369 | 110.6824 | 15.9655 | 19.932 | 5.3159 | 110.6876 | 249.1998 | 184.7304 | 247.305 | 164.9904
2012-10-31 08:08 | 24.3891 | 269.1217 | 204.7033 | 267.3007 | 185.0769 | 77.1041 | 0.014404 | 0.35648 | 0.005135 | 24.7487 | 2.6329 | 42.0358 | 110.6764 | 15.9655 | 19.9576 | 5.3156 | 110.6815 | 249.1641 | 184.7457 | 247.3431 | 165.1193
2012-10-31 08:08 | 24.3876 | 269.1551 | 204.7726 | 267.303 | 185.0989 | 77.1174 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6329 | 42.0352 | 110.674 | 15.9655 | 19.8999 | 5.3165 | 110.6791 | 249.2552 | 184.8727 | 247.4031 | 165.199
2012-10-31 08:08 | 24.3951 | 269.1898 | 204.7722 | 267.3222 | 185.0711 | 77.107 | 0.014414 | 0.35642 | 0.005137 | 24.7275 | 2.6328 | 42.0341 | 110.6677 | 15.9655 | 19.9275 | 5.3158 | 110.6728 | 249.2623 | 184.8447 | 247.3947 | 165.1436
2012-10-31 08:08 | 24.3914 | 269.1861 | 204.7764 | 267.2913 | 185.1106 | 77.1122 | 0.01442 | 0.35646 | 0.00514 | 24.7202 | 2.6329 | 42.0353 | 110.6735 | 15.9656 | 19.9278 | 5.3161 | 110.6787 | 249.2583 | 184.8486 | 247.3635 | 165.1828
2012-10-31 08:08 | 24.3944 | 269.2046 | 204.8149 | 267.3603 | 185.1606 | 77.1312 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6327 | 42.0333 | 110.6625 | 15.9657 | 19.9067 | 5.3174 | 110.6676 | 249.2979 | 184.9082 | 247.4536 | 165.2539
2012-10-31 08:08 | 24.3989 | 269.2479 | 204.843 | 267.3804 | 184.9729 | 77.1284 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6326 | 42.0312 | 110.6515 | 15.9656 | 19.9232 | 5.3172 | 110.6566 | 249.3247 | 184.9198 | 247.4572 | 165.0497
2012-10-31 08:08 | 24.3951 | 269.2829 | 204.8549 | 267.4504 | 184.9299 | 77.1272 | 0.014414 | 0.35651 | 0.005139 | 24.7335 | 2.6324 | 42.0283 | 110.6364 | 15.9656 | 19.9234 | 5.3171 | 110.6416 | 249.3595 | 184.9315 | 247.527 | 165.0065
2012-10-31 08:09 | 24.3906 | 269.2746 | 204.8268 | 267.4148 | 184.9372 | 77.1151 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6324 | 42.0274 | 110.6314 | 15.9656 | 19.939 | 5.3163 | 110.6366 | 249.3356 | 184.8878 | 247.4758 | 164.9982
2012-10-31 08:09 | 24.3951 | 269.3023 | 204.8431 | 267.4504 | 184.7847 | 77.1336 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6272 | 41.9443 | 110.1982 | 15.9651 | 19.9555 | 5.3176 | 110.2033 | 249.3468 | 184.8876 | 247.4949 | 164.8292
2012-10-31 08:09 | 24.3966 | 269.2961 | 204.8367 | 267.4441 | 184.9314 | 77.1249 | 0.014423 | 0.35645 | 0.005141 | 24.7141 | 2.626 | 41.9234 | 110.0904 | 15.9648 | 19.9209 | 5.317 | 110.0955 | 249.3752 | 184.9158 | 247.5232 | 165.0105
2012-10-31 08:09 | 24.3974 | 269.3163 | 204.806 | 267.4799 | 184.6458 | 77.118 | 0.014408 | 0.35634 | 0.005134 | 24.7317 | 2.6255 | 41.9157 | 110.0501 | 15.9648 | 19.9498 | 5.3165 | 110.0553 | 249.3665 | 184.8562 | 247.5301 | 164.696
2012-10-31 08:09 | 24.3944 | 269.3754 | 204.7597 | 267.438 | 184.0545 | 77.1307 | 0.014401 | 0.35635 | 0.005132 | 24.7448 | 2.6253 | 41.9128 | 110.0354 | 15.9647 | 19.9589 | 5.3174 | 110.0406 | 249.4165 | 184.8008 | 247.4791 | 164.0956
2012-10-31 08:09 | 24.3869 | 269.3524 | 204.6262 | 267.481 | 183.3059 | 77.1312 | 0.014392 | 0.35629 | 0.005128 | 24.7563 | 2.6255 | 41.9155 | 110.0504 | 15.9646 | 19.9754 | 5.3174 | 110.0555 | 249.377 | 184.6508 | 247.5056 | 163.3305
2012-10-31 08:09 | 24.3951 | 269.3683 | 204.4652 | 267.5009 | 184.0003 | 77.1295 | 0.014408 | 0.35623 | 0.005133 | 24.7247 | 2.6259 | 41.9211 | 110.0794 | 15.9647 | 19.9154 | 5.3173 | 110.0845 | 249.4529 | 184.5498 | 247.5855 | 164.0849
2012-10-31 08:09 | 24.3824 | 269.3556 | 204.417 | 267.5153 | 185.2114 | 77.1243 | 0.014404 | 0.3562 | 0.005131 | 24.7296 | 2.6264 | 41.9294 | 110.123 | 15.9646 | 19.9148 | 5.3169 | 110.1282 | 249.4408 | 184.5022 | 247.6005 | 165.2966
2012-10-31 08:09 | 24.3816 | 269.3005 | 204.5146 | 267.5107 | 185.4617 | 77.1266 | 0.014395 | 0.3562 | 0.005128 | 24.745 | 2.6267 | 41.935 | 110.1519 | 15.9647 | 19.9621 | 5.3171 | 110.1571 | 249.3384 | 184.5525 | 247.5486 | 165.4996
2012-10-31 08:09 | 24.3779 | 269.386 | 204.6291 | 267.5264 | 186.0466 | 77.1405 | 0.014392 | 0.35615 | 0.005126 | 24.7462 | 2.6275 | 41.9481 | 110.2199 | 15.9648 | 19.9343 | 5.3181 | 110.225 | 249.4517 | 184.6948 | 247.5921 | 166.1123
2012-10-31 08:09 | 24.3809 | 269.3735 | 204.7384 | 267.4789 | 186.0574 | 77.1457 | 0.014411 | 0.35616 | 0.005133 | 24.7146 | 2.6322 | 42.0244 | 110.618 | 15.9653 | 19.9333 | 5.3184 | 110.6232 | 249.4402 | 184.8051 | 247.5456 | 166.1241
2012-10-31 08:09 | 24.3824 | 269.3595 | 204.7989 | 267.5425 | 185.3448 | 77.1497 | 0.014401 | 0.35612 | 0.005128 | 24.7287 | 2.6329 | 42.0358 | 110.6774 | 15.9654 | 19.9469 | 5.3187 | 110.6825 | 249.4126 | 184.852 | 247.5956 | 165.3979
2012-10-31 08:09 | 24.3787 | 269.3907 | 204.8307 | 267.5544 | 184.6428 | 77.1526 | 0.014414 | 0.35613 | 0.005133 | 24.7074 | 2.6339 | 42.0516 | 110.7586 | 15.9657 | 19.9351 | 5.3189 | 110.7637 | 249.4556 | 184.8956 | 247.6193 | 164.7077
2012-10-31 08:09 | 24.3749 | 269.4413 | 204.7127 | 267.4884 | 184.4429 | 77.1653 | 0.014411 | 0.35618 | 0.005133 | 24.7156 | 2.6346 | 42.0636 | 110.8206 | 15.9658 | 19.9273 | 5.3198 | 110.8257 | 249.514 | 184.7854 | 247.5611 | 164.5156
2012-10-31 08:09 | 24.3637 | 269.4456 | 204.6149 | 267.5394 | 184.7455 | 77.1555 | 0.014398 | 0.35629 | 0.00513 | 24.7459 | 2.635 | 42.0695 | 110.8512 | 15.9659 | 19.9241 | 5.3191 | 110.8563 | 249.5215 | 184.6908 | 247.6153 | 164.8214
2012-10-31 08:09 | 24.3682 | 269.4617 | 204.6469 | 267.5478 | 185.0285 | 77.1613 | 0.014411 | 0.35631 | 0.005135 | 24.7246 | 2.6352 | 42.0742 | 110.875 | 15.9661 | 19.9407 | 5.3195 | 110.8801 | 249.521 | 184.7062 | 247.6071 | 165.0878
2012-10-31 08:09 | 24.363 | 269.4061 | 204.6575 | 267.5542 | 185.1292 | 77.1677 | 0.014389 | 0.35628 | 0.005126 | 24.7604 | 2.6354 | 42.0768 | 110.8877 | 15.9662 | 19.9475 | 5.3199 | 110.8928 | 249.4586 | 184.71 | 247.6067 | 165.1817
2012-10-31 08:09 | 24.36 | 269.4613 | 204.6781 | 267.5629 | 185.0596 | 77.1544 | 0.014404 | 0.35634 | 0.005133 | 24.7386 | 2.6354 | 42.0775 | 110.891 | 15.9663 | 19.9365 | 5.319 | 110.8961 | 249.5248 | 184.7416 | 247.6264 | 165.1231
2012-10-31 08:09 | 24.3674 | 269.5191 | 204.7406 | 267.5897 | 184.9806 | 77.1653 | 0.014395 | 0.35634 | 0.005129 | 24.7541 | 2.6354 | 42.0783 | 110.8949 | 15.9663 | 19.968 | 5.3198 | 110.9 | 249.5511 | 184.7726 | 247.6217 | 165.0126
2012-10-31 08:09 | 24.3659 | 269.4827 | 204.747 | 267.6076 | 185.0694 | 77.1682 | 0.014414 | 0.35639 | 0.005137 | 24.7255 | 2.6354 | 42.0784 | 110.8949 | 15.9664 | 19.9825 | 5.32 | 110.9 | 249.5002 | 184.7645 | 247.6251 | 165.0869
2012-10-31 08:09 | 24.3644 | 269.4734 | 204.7376 | 267.6216 | 185.1228 | 77.1642 | 0.014392 | 0.35638 | 0.005129 | 24.7622 | 2.6355 | 42.0791 | 110.8979 | 15.9665 | 19.9208 | 5.3197 | 110.903 | 249.5526 | 184.8168 | 247.7008 | 165.202
2012-10-31 08:09 | 24.3637 | 269.4844 | 204.7448 | 267.5937 | 185.279 | 77.1653 | 0.014411 | 0.35636 | 0.005136 | 24.7286 | 2.6354 | 42.0782 | 110.8935 | 15.9665 | 19.9322 | 5.3198 | 110.8986 | 249.5522 | 184.8126 | 247.6615 | 165.3468
2012-10-31 08:09 | 24.3615 | 269.4977 | 204.7938 | 267.6148 | 185.1199 | 77.159 | 0.014404 | 0.35638 | 0.005133 | 24.7416 | 2.6354 | 42.0778 | 110.8912 | 15.9665 | 19.93 | 5.3193 | 110.8963 | 249.5677 | 184.8638 | 247.6848 | 165.1899
2012-10-31 08:09 | 24.357 | 269.5437 | 204.8759 | 267.5987 | 185.2723 | 77.1856 | 0.014408 | 0.35636 | 0.005134 | 24.7338 | 2.6354 | 42.0784 | 110.8942 | 15.9665 | 19.9335 | 5.3212 | 110.8994 | 249.6102 | 184.9424 | 247.6652 | 165.3388
2012-10-31 08:09 | 24.3547 | 269.4987 | 204.8775 | 267.6119 | 185.3485 | 77.1694 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6354 | 42.0781 | 110.8925 | 15.9665 | 19.9031 | 5.3201 | 110.8976 | 249.5956 | 184.9744 | 247.7088 | 165.4454
2012-10-31 08:09 | 24.3659 | 269.5332 | 204.9202 | 267.6231 | 185.3715 | 77.1809 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6354 | 42.0778 | 110.8901 | 15.9666 | 19.9424 | 5.3209 | 110.8953 | 249.5908 | 184.9778 | 247.6807 | 165.4291
2012-10-31 08:10 | 24.3659 | 269.5526 | 204.9517 | 267.6581 | 185.3558 | 77.1792 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.6353 | 42.0757 | 110.8806 | 15.9664 | 19.8942 | 5.3207 | 110.8857 | 249.6584 | 185.0575 | 247.7639 | 165.4616
2012-10-31 08:10 | 24.363 | 269.5497 | 204.9843 | 267.6707 | 185.3058 | 77.1723 | 0.014401 | 0.35639 | 0.005132 | 24.7478 | 2.6351 | 42.074 | 110.87 | 15.9666 | 19.8994 | 5.3203 | 110.8752 | 249.6503 | 185.0849 | 247.7713 | 165.4064
2012-10-31 08:10 | 24.3652 | 269.5635 | 204.9786 | 267.6729 | 185.359 | 77.189 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.6351 | 42.0738 | 110.8703 | 15.9664 | 19.8855 | 5.3214 | 110.8754 | 249.678 | 185.0931 | 247.7874 | 165.4735
2012-10-31 08:10 | 24.3644 | 269.5705 | 205.0172 | 267.6682 | 185.1738 | 77.1844 | 0.014404 | 0.35641 | 0.005134 | 24.7436 | 2.6351 | 42.0731 | 110.8653 | 15.9667 | 19.8807 | 5.3211 | 110.8704 | 249.6898 | 185.1365 | 247.7875 | 165.2931
2012-10-31 08:10 | 24.3667 | 269.5456 | 204.9958 | 267.6938 | 185.1251 | 77.1729 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.6351 | 42.0733 | 110.8671 | 15.9666 | 19.8589 | 5.3203 | 110.8722 | 249.6867 | 185.1369 | 247.8349 | 165.2662
2012-10-31 08:10 | 24.3637 | 269.5736 | 204.9613 | 267.7064 | 184.9848 | 77.1844 | 0.014411 | 0.35645 | 0.005137 | 24.7346 | 2.635 | 42.0721 | 110.8613 | 15.9665 | 19.8479 | 5.3211 | 110.8664 | 249.7257 | 185.1134 | 247.8585 | 165.1369
2012-10-31 08:10 | 24.3719 | 269.6129 | 204.9184 | 267.7418 | 184.891 | 77.1757 | 0.014414 | 0.35648 | 0.005138 | 24.7315 | 2.6349 | 42.0708 | 110.854 | 15.9665 | 19.9123 | 5.3205 | 110.8592 | 249.7006 | 185.0061 | 247.8295 | 164.9787
2012-10-31 08:10 | 24.3712 | 269.6316 | 204.961 | 267.7139 | 185.1021 | 77.1861 | 0.014404 | 0.35644 | 0.005134 | 24.7456 | 2.6349 | 42.0693 | 110.8469 | 15.9664 | 19.9116 | 5.3212 | 110.852 | 249.72 | 185.0494 | 247.8023 | 165.1905
2012-10-31 08:10 | 24.3652 | 269.6178 | 204.9353 | 267.7389 | 185.2884 | 77.1989 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6348 | 42.0685 | 110.8423 | 15.9664 | 19.8574 | 5.3221 | 110.8475 | 249.7604 | 185.0779 | 247.8815 | 165.431
2012-10-31 08:10 | 24.363 | 269.6428 | 204.9685 | 267.76 | 185.141 | 77.1856 | 0.014404 | 0.35642 | 0.005134 | 24.7447 | 2.6348 | 42.0681 | 110.8403 | 15.9664 | 19.8592 | 5.3212 | 110.8455 | 249.7836 | 185.1093 | 247.9008 | 165.2818
2012-10-31 08:10 | 24.3644 | 269.6636 | 204.9896 | 267.7809 | 185.1385 | 77.1838 | 0.014401 | 0.35645 | 0.005133 | 24.7518 | 2.6348 | 42.0675 | 110.8373 | 15.9664 | 19.8727 | 5.3211 | 110.8425 | 249.7909 | 185.1169 | 247.9082 | 165.2658
2012-10-31 08:10 | 24.3652 | 269.6411 | 204.9865 | 267.7817 | 185.1981 | 77.2012 | 0.014417 | 0.35641 | 0.005138 | 24.7213 | 2.6347 | 42.0664 | 110.8311 | 15.9664 | 19.8815 | 5.3223 | 110.8363 | 249.7596 | 185.105 | 247.9002 | 165.3166
2012-10-31 08:10 | 24.3689 | 269.672 | 204.9744 | 267.8164 | 185.0959 | 77.1827 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6346 | 42.0651 | 110.8247 | 15.9664 | 19.8651 | 5.321 | 110.8298 | 249.8069 | 185.1093 | 247.9513 | 165.2308
2012-10-31 08:10 | 24.3727 | 269.6525 | 204.9861 | 267.8396 | 184.9389 | 77.1989 | 0.014408 | 0.35639 | 0.005135 | 24.7358 | 2.6345 | 42.0638 | 110.8177 | 15.9664 | 19.885 | 5.3221 | 110.8228 | 249.7675 | 185.1011 | 247.9546 | 165.0539
2012-10-31 08:10 | 24.3719 | 269.7526 | 204.9105 | 267.8194 | 184.9498 | 77.1983 | 0.014417 | 0.35641 | 0.005138 | 24.7213 | 2.6345 | 42.0631 | 110.814 | 15.9664 | 19.8601 | 5.3221 | 110.8192 | 249.8925 | 185.0504 | 247.9593 | 165.0897
2012-10-31 08:10 | 24.3734 | 269.6959 | 204.9277 | 267.8093 | 185.0376 | 77.2035 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6344 | 42.0621 | 110.8088 | 15.9664 | 19.8496 | 5.3224 | 110.814 | 249.8463 | 185.0781 | 247.9597 | 165.188
2012-10-31 08:10 | 24.3712 | 269.7208 | 204.9255 | 267.8304 | 184.8589 | 77.2035 | 0.014417 | 0.35638 | 0.005138 | 24.7193 | 2.6343 | 42.0605 | 110.8016 | 15.9662 | 19.8995 | 5.3224 | 110.8067 | 249.8213 | 185.026 | 247.9309 | 164.9594
2012-10-31 08:10 | 24.3712 | 269.7325 | 204.8862 | 267.7954 | 184.8825 | 77.2081 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6343 | 42.0603 | 110.801 | 15.9662 | 19.9036 | 5.3227 | 110.8062 | 249.8289 | 184.9826 | 247.8918 | 164.9789
2012-10-31 08:10 | 24.3719 | 269.6983 | 204.8593 | 267.8699 | 185.1538 | 77.1971 | 0.014417 | 0.35642 | 0.005139 | 24.7223 | 2.6343 | 42.0603 | 110.8001 | 15.9663 | 19.9283 | 5.322 | 110.8052 | 249.77 | 184.931 | 247.9416 | 165.2255
2012-10-31 08:10 | 24.3794 | 269.7484 | 204.9534 | 267.9007 | 185.0397 | 77.189 | 0.014404 | 0.35652 | 0.005135 | 24.7517 | 2.6343 | 42.0595 | 110.7974 | 15.9661 | 19.9358 | 5.3214 | 110.8025 | 249.8126 | 185.0176 | 247.9649 | 165.1039
2012-10-31 08:10 | 24.3749 | 269.7401 | 204.9489 | 267.8962 | 185.0235 | 77.1954 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6342 | 42.0585 | 110.7913 | 15.9662 | 19.9474 | 5.3219 | 110.7964 | 249.7927 | 185.0015 | 247.9488 | 165.0761
2012-10-31 08:10 | 24.3689 | 269.7535 | 204.9744 | 267.8902 | 185.2018 | 77.1983 | 0.014423 | 0.35642 | 0.005141 | 24.7121 | 2.6342 | 42.0579 | 110.7877 | 15.9663 | 19.9133 | 5.3221 | 110.7928 | 249.8402 | 185.0611 | 247.9769 | 165.2885
2012-10-31 08:10 | 24.3659 | 269.7427 | 205.0383 | 267.9105 | 185.2773 | 77.211 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6341 | 42.0566 | 110.7802 | 15.9664 | 19.9384 | 5.3229 | 110.7853 | 249.8043 | 185.0999 | 247.9721 | 165.3389
2012-10-31 08:10 | 24.3637 | 269.756 | 205.0361 | 267.9161 | 185.3339 | 77.2064 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.634 | 42.0555 | 110.7738 | 15.9665 | 19.9402 | 5.3226 | 110.7789 | 249.8158 | 185.0959 | 247.9759 | 165.3937
2012-10-31 08:10 | 24.3719 | 269.7759 | 205.064 | 267.9786 | 185.3108 | 77.1937 | 0.014404 | 0.35654 | 0.005136 | 24.7526 | 2.6339 | 42.0541 | 110.767 | 15.9663 | 19.9243 | 5.3217 | 110.7722 | 249.8516 | 185.1397 | 248.0543 | 165.3865
2012-10-31 08:10 | 24.3749 | 269.7711 | 205.0985 | 267.9467 | 185.2235 | 77.2064 | 0.01443 | 0.35652 | 0.005145 | 24.7071 | 2.6339 | 42.0541 | 110.7671 | 15.9664 | 19.9634 | 5.3226 | 110.7722 | 249.8077 | 185.1351 | 247.9833 | 165.2601
2012-10-31 08:10 | 24.3712 | 269.7752 | 205.1106 | 267.9818 | 185.3964 | 77.1983 | 0.01442 | 0.35644 | 0.00514 | 24.7182 | 2.6338 | 42.053 | 110.7608 | 15.9665 | 19.9276 | 5.3221 | 110.7659 | 249.8476 | 185.183 | 248.0542 | 165.4688
2012-10-31 08:10 | 24.3802 | 269.8036 | 205.155 | 267.9714 | 185.4132 | 77.2052 | 0.01443 | 0.35648 | 0.005144 | 24.7041 | 2.6337 | 42.0514 | 110.7518 | 15.9665 | 19.9607 | 5.3225 | 110.7569 | 249.8429 | 185.1943 | 248.0107 | 165.4525
2012-10-31 08:11 | 24.3652 | 269.8313 | 205.1715 | 267.968 | 185.4885 | 77.2087 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6337 | 42.0508 | 110.7484 | 15.9665 | 19.9377 | 5.3228 | 110.7535 | 249.8936 | 185.2338 | 248.0303 | 165.5508
2012-10-31 08:11 | 24.3697 | 269.8047 | 205.1799 | 267.9298 | 185.4341 | 77.207 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6337 | 42.0503 | 110.7464 | 15.9665 | 19.9181 | 5.3227 | 110.7515 | 249.8866 | 185.2618 | 248.0117 | 165.516
2012-10-31 08:11 | 24.3697 | 269.8164 | 205.2351 | 268.0114 | 185.5283 | 77.2122 | 0.014414 | 0.35645 | 0.005138 | 24.7295 | 2.6335 | 42.0483 | 110.7356 | 15.9665 | 19.9663 | 5.323 | 110.7408 | 249.8501 | 185.2688 | 248.0451 | 165.562
2012-10-31 08:11 | 24.3697 | 269.8086 | 205.2981 | 268.0114 | 185.5204 | 77.2064 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6335 | 42.048 | 110.7346 | 15.9664 | 19.9422 | 5.3226 | 110.7398 | 249.8664 | 185.3559 | 248.0692 | 165.5782
2012-10-31 08:11 | 24.3682 | 269.8731 | 205.269 | 268.0021 | 185.4718 | 77.2145 | 0.014426 | 0.35645 | 0.005142 | 24.7089 | 2.6335 | 42.0479 | 110.7337 | 15.9665 | 19.9648 | 5.3232 | 110.7388 | 249.9083 | 185.3042 | 248.0373 | 165.507
2012-10-31 08:11 | 24.3719 | 269.8884 | 205.3239 | 268.0446 | 185.3343 | 77.2087 | 0.01442 | 0.35639 | 0.005139 | 24.7152 | 2.6334 | 42.0463 | 110.7259 | 15.9664 | 19.9805 | 5.3228 | 110.731 | 249.9079 | 185.3434 | 248.0641 | 165.3538
2012-10-31 08:11 | 24.3697 | 269.8435 | 205.3059 | 268.0502 | 185.3046 | 77.2116 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6334 | 42.0454 | 110.7213 | 15.9664 | 19.9663 | 5.323 | 110.7265 | 249.8772 | 185.3396 | 248.0839 | 165.3383
2012-10-31 08:11 | 24.3734 | 269.9481 | 205.2624 | 268.0461 | 185.4182 | 77.2145 | 0.014408 | 0.35651 | 0.005137 | 24.7438 | 2.6334 | 42.0454 | 110.7207 | 15.9665 | 19.9419 | 5.3232 | 110.7259 | 250.0062 | 185.3205 | 248.1042 | 165.4763
2012-10-31 08:11 | 24.3644 | 269.9042 | 205.2849 | 268.0371 | 185.3739 | 77.2064 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6333 | 42.0446 | 110.7161 | 15.9665 | 19.9369 | 5.3226 | 110.7212 | 249.9673 | 185.348 | 248.1002 | 165.437
2012-10-31 08:11 | 24.3704 | 269.8908 | 205.287 | 268.0742 | 185.3132 | 77.2174 | 0.014426 | 0.35657 | 0.005144 | 24.7169 | 2.6332 | 42.0432 | 110.71 | 15.9663 | 19.9389 | 5.3234 | 110.7151 | 249.9519 | 185.3481 | 248.1353 | 165.3743
2012-10-31 08:11 | 24.3742 | 269.8946 | 205.275 | 268.0897 | 185.4268 | 77.2156 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6332 | 42.0425 | 110.7051 | 15.9665 | 19.9427 | 5.3232 | 110.7102 | 249.9519 | 185.3323 | 248.147 | 165.4841
2012-10-31 08:11 | 24.3712 | 269.9149 | 205.2838 | 268.0789 | 185.4317 | 77.2179 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6331 | 42.041 | 110.6973 | 15.9665 | 19.9276 | 5.3234 | 110.7024 | 249.9873 | 185.3562 | 248.1513 | 165.5041
2012-10-31 08:11 | 24.3772 | 269.9209 | 205.278 | 268.0888 | 185.2964 | 77.226 | 0.014401 | 0.35655 | 0.005135 | 24.7588 | 2.633 | 42.0397 | 110.6908 | 15.9664 | 20.0018 | 5.324 | 110.6959 | 249.9191 | 185.2762 | 248.087 | 165.2946
2012-10-31 08:11 | 24.3742 | 269.9411 | 205.2829 | 268.113 | 185.3327 | 77.2214 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.633 | 42.0394 | 110.6892 | 15.9664 | 19.9748 | 5.3236 | 110.6944 | 249.9663 | 185.3081 | 248.1382 | 165.3579
2012-10-31 08:11 | 24.3682 | 269.9429 | 205.2651 | 268.0992 | 185.2443 | 77.2197 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6329 | 42.038 | 110.6815 | 15.9665 | 19.9648 | 5.3235 | 110.6866 | 249.9781 | 185.3003 | 248.1344 | 165.2795
2012-10-31 08:11 | 24.3674 | 269.9654 | 205.2406 | 268.1139 | 185.1886 | 77.2174 | 0.014408 | 0.35649 | 0.005136 | 24.7428 | 2.6328 | 42.0369 | 110.6762 | 15.9664 | 19.9599 | 5.3234 | 110.6813 | 250.0055 | 185.2807 | 248.154 | 165.2287
2012-10-31 08:11 | 24.3719 | 269.9699 | 205.2097 | 268.1378 | 185.2558 | 77.2289 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6328 | 42.0369 | 110.6756 | 15.9665 | 19.9564 | 5.3242 | 110.6807 | 250.0135 | 185.2533 | 248.1814 | 165.2994
2012-10-31 08:11 | 24.3652 | 269.9321 | 205.2306 | 268.1117 | 185.3472 | 77.2185 | 0.014426 | 0.35655 | 0.005144 | 24.7159 | 2.6328 | 42.0364 | 110.6737 | 15.9664 | 19.9176 | 5.3234 | 110.6789 | 250.0145 | 185.313 | 248.1941 | 165.4296
2012-10-31 08:11 | 24.3704 | 269.9723 | 205.2712 | 268.1557 | 185.3956 | 77.2145 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6327 | 42.0354 | 110.6683 | 15.9664 | 19.9549 | 5.3232 | 110.6734 | 250.0174 | 185.3163 | 248.2008 | 165.4407
2012-10-31 08:11 | 24.3757 | 270.0086 | 205.2726 | 268.1727 | 185.3734 | 77.2185 | 0.01443 | 0.35648 | 0.005144 | 24.7041 | 2.6327 | 42.034 | 110.6617 | 15.9663 | 19.9522 | 5.3234 | 110.6669 | 250.0564 | 185.3204 | 248.2205 | 165.4212
2012-10-31 08:11 | 24.3667 | 269.988 | 205.3069 | 268.1909 | 185.5174 | 77.2208 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6326 | 42.0333 | 110.657 | 15.9664 | 19.9352 | 5.3236 | 110.6622 | 250.0528 | 185.3717 | 248.2557 | 165.5822
2012-10-31 08:11 | 24.3674 | 269.9887 | 205.3155 | 268.176 | 185.5024 | 77.2168 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6326 | 42.0326 | 110.6531 | 15.9665 | 19.9399 | 5.3233 | 110.6582 | 250.0488 | 185.3756 | 248.2361 | 165.5625
2012-10-31 08:11 | 24.3667 | 269.9802 | 205.3148 | 268.2103 | 185.5449 | 77.2174 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6325 | 42.0318 | 110.65 | 15.9663 | 19.9392 | 5.3234 | 110.6552 | 250.041 | 185.3756 | 248.2711 | 165.6057
2012-10-31 08:11 | 24.3667 | 270.0035 | 205.3305 | 268.1831 | 185.4939 | 77.2312 | 0.014408 | 0.35651 | 0.005137 | 24.7438 | 2.6324 | 42.0296 | 110.6375 | 15.9664 | 19.9151 | 5.3243 | 110.6426 | 250.0884 | 185.4154 | 248.268 | 165.5788
2012-10-31 08:11 | 24.3607 | 270.013 | 205.3521 | 268.2082 | 185.6252 | 77.2272 | 0.014408 | 0.35654 | 0.005137 | 24.7458 | 2.6323 | 42.0275 | 110.6269 | 15.9664 | 19.9372 | 5.324 | 110.6321 | 250.0758 | 185.4149 | 248.271 | 165.688
2012-10-31 08:11 | 24.3674 | 270.043 | 205.3981 | 268.1955 | 185.7222 | 77.2393 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.6322 | 42.0265 | 110.622 | 15.9663 | 19.9399 | 5.3249 | 110.6271 | 250.1031 | 185.4582 | 248.2556 | 165.7823
2012-10-31 08:11 | 24.3719 | 270.0164 | 205.4184 | 268.2698 | 185.8287 | 77.222 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6322 | 42.0264 | 110.6224 | 15.9662 | 20.0006 | 5.3237 | 110.6275 | 250.0158 | 185.4178 | 248.2692 | 165.8281
2012-10-31 08:12 | 24.3659 | 270.0376 | 205.4557 | 268.2211 | 185.8344 | 77.2214 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6322 | 42.0259 | 110.6197 | 15.9662 | 19.9665 | 5.3236 | 110.6248 | 250.0711 | 185.4892 | 248.2546 | 165.8679
2012-10-31 08:12 | 24.3637 | 270.0432 | 205.4693 | 268.2151 | 185.8009 | 77.2249 | 0.014417 | 0.35645 | 0.005139 | 24.7244 | 2.6321 | 42.0249 | 110.6145 | 15.9662 | 19.9402 | 5.3239 | 110.6196 | 250.103 | 185.5291 | 248.2749 | 165.8607
2012-10-31 08:12 | 24.3667 | 270.0927 | 205.5077 | 268.1792 | 185.6587 | 77.2254 | 0.014404 | 0.35648 | 0.005135 | 24.7487 | 2.6287 | 41.9699 | 110.3275 | 15.9659 | 19.9592 | 5.3239 | 110.3327 | 250.1335 | 185.5485 | 248.22 | 165.6995
2012-10-31 08:12 | 24.3667 | 270.0772 | 205.4801 | 268.2569 | 185.7411 | 77.215 | 0.01442 | 0.35642 | 0.00514 | 24.7172 | 2.626 | 41.9252 | 110.095 | 15.9655 | 19.9472 | 5.3232 | 110.1002 | 250.13 | 185.5329 | 248.3097 | 165.7939
2012-10-31 08:12 | 24.3659 | 270.0648 | 205.5187 | 268.2444 | 185.7167 | 77.2214 | 0.014398 | 0.35638 | 0.005131 | 24.7519 | 2.6254 | 41.9149 | 110.0419 | 15.9654 | 19.9905 | 5.3236 | 110.047 | 250.0743 | 185.5282 | 248.2539 | 165.7262
2012-10-31 08:12 | 24.3674 | 270.0313 | 205.469 | 268.2226 | 185.1454 | 77.2231 | 0.014408 | 0.35635 | 0.005134 | 24.7328 | 2.6252 | 41.9124 | 110.0295 | 15.9653 | 19.988 | 5.3238 | 110.0347 | 250.0433 | 185.481 | 248.2346 | 165.1574
2012-10-31 08:12 | 24.3734 | 270.049 | 205.4475 | 268.2752 | 185.1357 | 77.2197 | 0.014408 | 0.35631 | 0.005134 | 24.7297 | 2.6253 | 41.9138 | 110.0361 | 15.9654 | 19.97 | 5.3235 | 110.0412 | 250.079 | 185.4775 | 248.3052 | 165.1657
2012-10-31 08:12 | 24.3667 | 270.0462 | 205.4093 | 268.2685 | 185.6351 | 77.2179 | 0.014395 | 0.35626 | 0.005128 | 24.7491 | 2.6255 | 41.9174 | 110.0549 | 15.9653 | 19.9432 | 5.3234 | 110.06 | 250.103 | 185.4661 | 248.3253 | 165.6919
2012-10-31 08:12 | 24.3727 | 270.0366 | 205.4074 | 268.2512 | 185.3743 | 77.2266 | 0.014389 | 0.35625 | 0.005126 | 24.7584 | 2.6259 | 41.9228 | 110.0834 | 15.9654 | 19.9532 | 5.324 | 110.0886 | 250.0834 | 185.4542 | 248.298 | 165.4211
2012-10-31 08:12 | 24.3689 | 270.0328 | 205.3957 | 268.2979 | 186.0886 | 77.2179 | 0.014401 | 0.35613 | 0.005129 | 24.7297 | 2.6262 | 41.9286 | 110.1139 | 15.9653 | 19.9614 | 5.3234 | 110.119 | 250.0714 | 185.4343 | 248.3365 | 166.1272
2012-10-31 08:12 | 24.3734 | 270.0723 | 205.4868 | 268.2597 | 186.8623 | 77.2202 | 0.014398 | 0.35612 | 0.005127 | 24.7339 | 2.6265 | 41.934 | 110.1412 | 15.9655 | 20.0021 | 5.3236 | 110.1463 | 250.0702 | 185.4847 | 248.2576 | 166.8602
2012-10-31 08:12 | 24.3622 | 270.0533 | 205.6095 | 268.2757 | 187.0199 | 77.2254 | 0.014398 | 0.3562 | 0.005129 | 24.7399 | 2.6271 | 41.9421 | 110.1842 | 15.9655 | 19.9828 | 5.3239 | 110.1894 | 250.0705 | 185.6267 | 248.2929 | 167.0371
2012-10-31 08:12 | 24.3674 | 270.0663 | 205.7013 | 268.2343 | 186.4991 | 77.2243 | 0.014398 | 0.35612 | 0.005127 | 24.7339 | 2.632 | 42.0228 | 110.6047 | 15.966 | 19.992 | 5.3238 | 110.6099 | 250.0743 | 185.7093 | 248.2423 | 166.5071
2012-10-31 08:12 | 24.3652 | 270.0602 | 205.7976 | 268.2476 | 186.5951 | 77.2405 | 0.014392 | 0.35618 | 0.005126 | 24.7482 | 2.6328 | 42.0363 | 110.6739 | 15.9663 | 20.038 | 5.325 | 110.679 | 250.0222 | 185.7596 | 248.2096 | 166.5571
2012-10-31 08:12 | 24.363 | 270.0153 | 205.7914 | 268.2609 | 186.8205 | 77.2254 | 0.014386 | 0.35612 | 0.005123 | 24.7545 | 2.6336 | 42.0485 | 110.7387 | 15.9662 | 20.0318 | 5.3239 | 110.7438 | 249.9835 | 185.7596 | 248.2291 | 166.7887
2012-10-31 08:12 | 24.3615 | 270.0992 | 205.8529 | 268.2439 | 186.4619 | 77.2272 | 0.014404 | 0.35626 | 0.005132 | 24.7336 | 2.6342 | 42.0594 | 110.7944 | 15.9664 | 20.0463 | 5.324 | 110.7995 | 250.0529 | 185.8066 | 248.1976 | 166.4156
2012-10-31 08:12 | 24.3592 | 270.0969 | 205.7955 | 268.2339 | 186.075 | 77.222 | 0.014404 | 0.35622 | 0.005131 | 24.7306 | 2.6347 | 42.0673 | 110.8352 | 15.9666 | 19.9999 | 5.3237 | 110.8403 | 250.097 | 185.7956 | 248.234 | 166.0751
2012-10-31 08:12 | 24.363 | 270.1045 | 205.8347 | 268.3114 | 186.118 | 77.2457 | 0.014408 | 0.35628 | 0.005133 | 24.7277 | 2.6351 | 42.0729 | 110.8642 | 15.9666 | 19.9957 | 5.3253 | 110.8693 | 250.1088 | 185.839 | 248.3157 | 166.1223
2012-10-31 08:12 | 24.3487 | 270.098 | 205.7732 | 268.2544 | 185.8722 | 77.237 | 0.014398 | 0.35632 | 0.00513 | 24.748 | 2.6352 | 42.0753 | 110.8769 | 15.9666 | 19.9453 | 5.3247 | 110.882 | 250.1527 | 185.8279 | 248.3091 | 165.9269
2012-10-31 08:12 | 24.354 | 270.1305 | 205.7509 | 268.2714 | 186.109 | 77.2439 | 0.014408 | 0.35629 | 0.005133 | 24.7288 | 2.6353 | 42.0765 | 110.8827 | 15.9667 | 19.9706 | 5.3252 | 110.8879 | 250.1599 | 185.7803 | 248.3008 | 166.1384
2012-10-31 08:12 | 24.3577 | 270.1148 | 205.7664 | 268.2984 | 186.2108 | 77.2399 | 0.014404 | 0.35628 | 0.005132 | 24.7346 | 2.6354 | 42.0787 | 110.8932 | 15.9668 | 19.9422 | 5.3249 | 110.8984 | 250.1726 | 185.8242 | 248.3562 | 166.2686
2012-10-31 08:12 | 24.3532 | 270.0947 | 205.7777 | 268.2628 | 185.9944 | 77.2306 | 0.014408 | 0.35635 | 0.005134 | 24.7328 | 2.6354 | 42.0795 | 110.8974 | 15.9669 | 19.9016 | 5.3243 | 110.9025 | 250.1931 | 185.8761 | 248.3612 | 166.0928
2012-10-31 08:12 | 24.36 | 270.1248 | 205.7766 | 268.2851 | 185.7501 | 77.2318 | 0.014401 | 0.35635 | 0.005132 | 24.7448 | 2.6354 | 42.0785 | 110.8919 | 15.9669 | 19.9084 | 5.3244 | 110.897 | 250.2164 | 185.8682 | 248.3767 | 165.8417
2012-10-31 08:12 | 24.3547 | 270.0962 | 205.7004 | 268.3381 | 185.8664 | 77.2486 | 0.014404 | 0.35636 | 0.005133 | 24.7406 | 2.6354 | 42.0783 | 110.8911 | 15.9669 | 19.9392 | 5.3255 | 110.8962 | 250.157 | 185.7612 | 248.3989 | 165.9272
2012-10-31 08:12 | 24.3517 | 270.1088 | 205.7014 | 268.2846 | 185.7535 | 77.237 | 0.014401 | 0.35631 | 0.005131 | 24.7418 | 2.6353 | 42.0787 | 110.8916 | 15.9671 | 19.9162 | 5.3247 | 110.8968 | 250.1926 | 185.7852 | 248.3684 | 165.8373
2012-10-31 08:12 | 24.3592 | 270.124 | 205.7128 | 268.3154 | 185.7061 | 77.2289 | 0.014426 | 0.35635 | 0.005141 | 24.7019 | 2.6353 | 42.0784 | 110.8908 | 15.967 | 19.9277 | 5.3242 | 110.896 | 250.1963 | 185.7851 | 248.3877 | 165.7784
2012-10-31 08:13 | 24.3585 | 270.1233 | 205.6452 | 268.3341 | 185.8663 | 77.2416 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6352 | 42.0762 | 110.8786 | 15.9671 | 19.9189 | 5.325 | 110.8837 | 250.2044 | 185.7263 | 248.4152 | 165.9474
2012-10-31 08:13 | 24.3577 | 270.1186 | 205.6562 | 268.3139 | 186.0224 | 77.2341 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.635 | 42.0736 | 110.865 | 15.9671 | 19.9262 | 5.3245 | 110.8701 | 250.1924 | 185.73 | 248.3877 | 166.0962
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.103 | 205.6679 | 268.3293 | 185.9909 | 77.2451 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6349 | 42.0716 | 110.8539 | 15.9671 | 19.938 | 5.3253 | 110.8591 | 250.165 | 185.7299 | 248.3913 | 166.0529
2012-10-31 08:13 | 24.3697 | 270.1423 | 205.7391 | 268.3492 | 186.1012 | 77.2364 | 0.014426 | 0.35648 | 0.005143 | 24.7109 | 2.6349 | 42.0715 | 110.8536 | 15.9671 | 19.9382 | 5.3247 | 110.8587 | 250.2041 | 185.8009 | 248.411 | 166.163
2012-10-31 08:13 | 24.3704 | 270.1624 | 205.7279 | 268.3499 | 186.0705 | 77.248 | 0.014417 | 0.35642 | 0.005139 | 24.7223 | 2.6348 | 42.0712 | 110.8508 | 15.9673 | 19.9389 | 5.3255 | 110.8559 | 250.2235 | 185.789 | 248.411 | 166.1316
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.1457 | 205.7427 | 268.3682 | 186.1204 | 77.2237 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6348 | 42.0701 | 110.8459 | 15.9672 | 19.934 | 5.3238 | 110.851 | 250.2117 | 185.8087 | 248.4342 | 166.1864
2012-10-31 08:13 | 24.3652 | 270.0912 | 205.7503 | 268.3874 | 186.1359 | 77.2463 | 0.014398 | 0.35644 | 0.005132 | 24.7559 | 2.6347 | 42.0695 | 110.8422 | 15.9672 | 19.9497 | 5.3254 | 110.8474 | 250.1415 | 185.8006 | 248.4377 | 166.1862
2012-10-31 08:13 | 24.363 | 270.155 | 205.7717 | 268.3852 | 186.1455 | 77.2405 | 0.014433 | 0.35649 | 0.005145 | 24.6999 | 2.6347 | 42.0693 | 110.8413 | 15.9672 | 19.9114 | 5.325 | 110.8465 | 250.2436 | 185.8603 | 248.4738 | 166.2341
2012-10-31 08:13 | 24.3652 | 270.1805 | 205.7936 | 268.3563 | 186.1477 | 77.2335 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6347 | 42.0688 | 110.8395 | 15.9671 | 19.9216 | 5.3245 | 110.8446 | 250.2589 | 185.872 | 248.4347 | 166.2261
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.1224 | 205.7978 | 268.3953 | 186.1322 | 77.2382 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6346 | 42.0676 | 110.8329 | 15.9671 | 19.9219 | 5.3248 | 110.8381 | 250.2005 | 185.8759 | 248.4734 | 166.2103
2012-10-31 08:13 | 24.3659 | 270.1656 | 205.8455 | 268.4114 | 186.168 | 77.2486 | 0.014433 | 0.35651 | 0.005145 | 24.7009 | 2.6346 | 42.0668 | 110.8287 | 15.9671 | 19.9384 | 5.3255 | 110.8339 | 250.2272 | 185.9071 | 248.473 | 166.2296
2012-10-31 08:13 | 24.3577 | 270.1924 | 205.8531 | 268.3993 | 185.7321 | 77.2445 | 0.014398 | 0.35652 | 0.005133 | 24.762 | 2.6346 | 42.0661 | 110.8255 | 15.9671 | 19.9061 | 5.3252 | 110.8307 | 250.2863 | 185.947 | 248.4932 | 165.826
2012-10-31 08:13 | 24.3659 | 270.1346 | 205.8022 | 268.4036 | 185.7481 | 77.2463 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6345 | 42.0659 | 110.8238 | 15.9671 | 19.9665 | 5.3254 | 110.8289 | 250.1681 | 185.8357 | 248.4371 | 165.7816
2012-10-31 08:13 | 24.363 | 270.2326 | 205.8387 | 268.4357 | 185.8002 | 77.2503 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.6345 | 42.0653 | 110.8217 | 15.967 | 19.9756 | 5.3256 | 110.8268 | 250.257 | 185.8631 | 248.4601 | 165.8246
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.1651 | 205.8057 | 268.4419 | 185.8144 | 77.2515 | 0.014423 | 0.35651 | 0.005142 | 24.718 | 2.6344 | 42.0642 | 110.8147 | 15.9671 | 19.926 | 5.3257 | 110.8199 | 250.2391 | 185.8797 | 248.5159 | 165.8884
2012-10-31 08:13 | 24.3577 | 270.2312 | 205.8176 | 268.4886 | 185.9047 | 77.2457 | 0.014417 | 0.35642 | 0.005139 | 24.7223 | 2.6343 | 42.0624 | 110.8054 | 15.9671 | 19.9382 | 5.3253 | 110.8105 | 250.293 | 185.8794 | 248.5504 | 165.9665
2012-10-31 08:13 | 24.357 | 270.2072 | 205.8327 | 268.4918 | 186.01 | 77.2399 | 0.014414 | 0.35659 | 0.00514 | 24.7395 | 2.6343 | 42.0617 | 110.8028 | 15.967 | 19.9656 | 5.3249 | 110.8079 | 250.2416 | 185.8671 | 248.5262 | 166.0444
2012-10-31 08:13 | 24.36 | 270.2218 | 205.8317 | 268.5025 | 186.0365 | 77.2457 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6343 | 42.0619 | 110.804 | 15.967 | 19.9806 | 5.3253 | 110.8091 | 250.2412 | 185.8511 | 248.5219 | 166.0559
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.2388 | 205.8254 | 268.4769 | 186.0419 | 77.2486 | 0.014423 | 0.35655 | 0.005143 | 24.7211 | 2.6343 | 42.0615 | 110.8021 | 15.967 | 19.946 | 5.3255 | 110.8072 | 250.2928 | 185.8794 | 248.5309 | 166.0959
2012-10-31 08:13 | 24.3682 | 270.2145 | 205.8321 | 268.5069 | 186.1154 | 77.2491 | 0.014426 | 0.35652 | 0.005143 | 24.7139 | 2.6343 | 42.0609 | 110.799 | 15.9669 | 19.9688 | 5.3256 | 110.8042 | 250.2457 | 185.8633 | 248.5381 | 166.1466
2012-10-31 08:13 | 24.3532 | 270.2538 | 205.821 | 268.4647 | 186.0964 | 77.259 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6342 | 42.0599 | 110.794 | 15.9669 | 19.9337 | 5.3262 | 110.7991 | 250.3201 | 185.8873 | 248.531 | 166.1627
2012-10-31 08:13 | 24.36 | 270.2373 | 205.8475 | 268.4831 | 186.1111 | 77.248 | 0.014411 | 0.35646 | 0.005137 | 24.7356 | 2.6341 | 42.0583 | 110.7842 | 15.9671 | 19.9204 | 5.3255 | 110.7893 | 250.3169 | 185.9271 | 248.5627 | 166.1907
2012-10-31 08:13 | 24.3652 | 270.2542 | 205.8369 | 268.5194 | 185.9005 | 77.2613 | 0.014433 | 0.35649 | 0.005145 | 24.6999 | 2.634 | 42.0575 | 110.7798 | 15.9671 | 19.9858 | 5.3264 | 110.785 | 250.2684 | 185.8511 | 248.5336 | 165.9147
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.2233 | 205.8411 | 268.4807 | 185.9792 | 77.252 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.634 | 42.0565 | 110.7754 | 15.967 | 19.9219 | 5.3258 | 110.7805 | 250.3014 | 185.9192 | 248.5588 | 166.0573
2012-10-31 08:13 | 24.3637 | 270.2915 | 205.8512 | 268.5101 | 186.103 | 77.2526 | 0.014426 | 0.35645 | 0.005142 | 24.7089 | 2.634 | 42.0563 | 110.775 | 15.9669 | 19.9402 | 5.3258 | 110.7802 | 250.3513 | 185.911 | 248.5699 | 166.1628
2012-10-31 08:13 | 24.3615 | 270.235 | 205.8687 | 268.5467 | 186.0302 | 77.2463 | 0.014423 | 0.35649 | 0.005142 | 24.717 | 2.6339 | 42.0556 | 110.7709 | 15.9669 | 19.9621 | 5.3254 | 110.776 | 250.2729 | 185.9066 | 248.5846 | 166.0681
2012-10-31 08:13 | 24.3607 | 270.2691 | 205.8718 | 268.511 | 186.1236 | 77.2445 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6338 | 42.0538 | 110.7615 | 15.9669 | 19.9492 | 5.3252 | 110.7666 | 250.3199 | 185.9226 | 248.5618 | 166.1744
2012-10-31 08:14 | 24.3719 | 270.2841 | 205.9303 | 268.5106 | 186.2132 | 77.2642 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6337 | 42.0527 | 110.7552 | 15.967 | 19.9845 | 5.3266 | 110.7604 | 250.2996 | 185.9458 | 248.5261 | 166.2287
2012-10-31 08:14 | 24.3749 | 270.2871 | 205.9372 | 268.5407 | 186.1888 | 77.2595 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.6337 | 42.0521 | 110.7523 | 15.967 | 19.9835 | 5.3263 | 110.7575 | 250.3036 | 185.9537 | 248.5572 | 166.2053
2012-10-31 08:14 | 24.3742 | 270.2748 | 205.9483 | 268.5439 | 186.1724 | 77.2647 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6336 | 42.0514 | 110.7483 | 15.967 | 19.9387 | 5.3266 | 110.7534 | 250.3361 | 186.0096 | 248.6052 | 166.2337
2012-10-31 08:14 | 24.3637 | 270.2915 | 205.9496 | 268.5373 | 186.1579 | 77.2451 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6336 | 42.05 | 110.7411 | 15.967 | 19.9442 | 5.3253 | 110.7463 | 250.3473 | 186.0054 | 248.5931 | 166.2137
2012-10-31 08:14 | 24.3667 | 270.3061 | 205.9526 | 268.5908 | 186.3258 | 77.2723 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6334 | 42.048 | 110.7313 | 15.9669 | 19.9753 | 5.3272 | 110.7365 | 250.3308 | 185.9773 | 248.6155 | 166.3505
2012-10-31 08:14 | 24.3719 | 270.3268 | 205.9893 | 268.5727 | 186.2172 | 77.2636 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6335 | 42.0483 | 110.7329 | 15.9669 | 19.9925 | 5.3266 | 110.738 | 250.3343 | 185.9968 | 248.5802 | 166.2247
2012-10-31 08:14 | 24.3749 | 270.2755 | 206.0199 | 268.5757 | 186.1809 | 77.2613 | 0.014404 | 0.35655 | 0.005136 | 24.7537 | 2.6334 | 42.0478 | 110.7294 | 15.967 | 19.9514 | 5.3264 | 110.7346 | 250.3241 | 186.0685 | 248.6243 | 166.2295
2012-10-31 08:14 | 24.3719 | 270.3268 | 206.009 | 268.5571 | 185.9503 | 77.2526 | 0.014408 | 0.35654 | 0.005137 | 24.7458 | 2.6334 | 42.0464 | 110.7228 | 15.9669 | 19.9604 | 5.3258 | 110.728 | 250.3664 | 186.0486 | 248.5967 | 165.9899
2012-10-31 08:14 | 24.3779 | 270.3406 | 205.9402 | 268.5903 | 185.9642 | 77.2647 | 0.014442 | 0.35657 | 0.00515 | 24.6895 | 2.6333 | 42.046 | 110.7208 | 15.9669 | 19.9945 | 5.3266 | 110.7259 | 250.3461 | 185.9457 | 248.5958 | 165.9697
2012-10-31 08:14 | 24.3809 | 270.3319 | 205.9511 | 268.57 | 185.9986 | 77.2584 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6333 | 42.0453 | 110.7171 | 15.9669 | 19.9654 | 5.3262 | 110.7223 | 250.3665 | 185.9857 | 248.6046 | 166.0332
2012-10-31 08:14 | 24.3779 | 270.294 | 205.9599 | 268.5942 | 186.027 | 77.2636 | 0.014414 | 0.35648 | 0.005138 | 24.7315 | 2.6332 | 42.0444 | 110.7116 | 15.967 | 19.9544 | 5.3266 | 110.7167 | 250.3396 | 186.0055 | 248.6398 | 166.0726
2012-10-31 08:14 | 24.3891 | 270.3518 | 205.9553 | 268.6132 | 186.0499 | 77.2659 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6331 | 42.0426 | 110.7027 | 15.9669 | 20.0017 | 5.3267 | 110.7078 | 250.3501 | 185.9536 | 248.6115 | 166.0482
2012-10-31 08:14 | 24.3906 | 270.3766 | 206.0277 | 268.638 | 186.0789 | 77.2671 | 0.01443 | 0.35654 | 0.005145 | 24.708 | 2.6331 | 42.0421 | 110.7002 | 15.9669 | 19.931 | 5.3268 | 110.7053 | 250.4456 | 186.0967 | 248.707 | 166.1479
2012-10-31 08:14 | 24.3861 | 270.3333 | 205.972 | 268.6063 | 186.0822 | 77.2636 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6331 | 42.0419 | 110.699 | 15.9669 | 19.9706 | 5.3266 | 110.7041 | 250.3627 | 186.0014 | 248.6357 | 166.1116
2012-10-31 08:14 | 24.3959 | 270.3935 | 205.9503 | 268.6277 | 185.9743 | 77.2711 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.633 | 42.0402 | 110.6912 | 15.9667 | 19.9844 | 5.3271 | 110.6964 | 250.4091 | 185.9659 | 248.6433 | 165.9899
2012-10-31 08:14 | 24.3869 | 270.3535 | 205.9374 | 268.6498 | 185.9025 | 77.2567 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6329 | 42.0395 | 110.686 | 15.9669 | 19.9875 | 5.3261 | 110.6911 | 250.366 | 185.9499 | 248.6623 | 165.915
2012-10-31 08:14 | 24.4048 | 270.383 | 205.9553 | 268.6677 | 185.8733 | 77.2561 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6329 | 42.0386 | 110.6818 | 15.9669 | 20.0174 | 5.326 | 110.687 | 250.3656 | 185.9379 | 248.6503 | 165.8559
2012-10-31 08:14 | 24.3959 | 270.3857 | 205.9306 | 268.6433 | 185.578 | 77.2717 | 0.014408 | 0.35651 | 0.005137 | 24.7438 | 2.6328 | 42.0383 | 110.68 | 15.9669 | 19.9804 | 5.3271 | 110.6852 | 250.4053 | 185.9502 | 248.6629 | 165.5976
2012-10-31 08:14 | 24.4011 | 270.3871 | 205.8886 | 268.6096 | 185.7441 | 77.2671 | 0.014414 | 0.35651 | 0.005139 | 24.7335 | 2.6328 | 42.0376 | 110.6769 | 15.9668 | 20.0177 | 5.3268 | 110.6821 | 250.3694 | 185.8709 | 248.5919 | 165.7264
2012-10-31 08:14 | 24.3974 | 270.3872 | 205.8888 | 268.6836 | 186.0465 | 77.2601 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6327 | 42.0359 | 110.6684 | 15.9668 | 20.0341 | 5.3263 | 110.6735 | 250.3531 | 185.8547 | 248.6495 | 166.0124
2012-10-31 08:14 | 24.3981 | 270.3879 | 205.9171 | 268.6688 | 186.0236 | 77.2659 | 0.01443 | 0.35651 | 0.005144 | 24.706 | 2.6327 | 42.0358 | 110.6682 | 15.9667 | 20.0268 | 5.3267 | 110.6734 | 250.3611 | 185.8903 | 248.642 | 165.9968
2012-10-31 08:14 | 24.3989 | 270.3887 | 205.9061 | 268.6734 | 186.048 | 77.2682 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6326 | 42.0339 | 110.6586 | 15.9667 | 20.0155 | 5.3269 | 110.6637 | 250.3732 | 185.8906 | 248.6579 | 166.0325
2012-10-31 08:14 | 24.3989 | 270.412 | 205.8943 | 268.7045 | 185.9891 | 77.2734 | 0.014398 | 0.35648 | 0.005133 | 24.759 | 2.6324 | 42.0314 | 110.6456 | 15.9667 | 19.9513 | 5.3272 | 110.6507 | 250.4607 | 185.943 | 248.7532 | 166.0378
2012-10-31 08:15 | 24.4011 | 270.4181 | 205.9555 | 268.695 | 186.1561 | 77.274 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6324 | 42.0306 | 110.6417 | 15.9666 | 19.9936 | 5.3273 | 110.6469 | 250.4245 | 185.9619 | 248.7014 | 166.1625
2012-10-31 08:15 | 24.4018 | 270.4227 | 205.9838 | 268.6608 | 186.149 | 77.2728 | 0.014404 | 0.35648 | 0.005135 | 24.7487 | 2.6322 | 42.0277 | 110.6262 | 15.9667 | 19.9663 | 5.3272 | 110.6313 | 250.4564 | 186.0175 | 248.6945 | 166.1827
2012-10-31 08:15 | 24.3974 | 270.3834 | 206.0227 | 268.7108 | 185.9994 | 77.2682 | 0.014395 | 0.35651 | 0.005132 | 24.7661 | 2.6322 | 42.0272 | 110.6238 | 15.9666 | 19.9899 | 5.3269 | 110.629 | 250.3935 | 186.0328 | 248.7209 | 166.0095
2012-10-31 08:15 | 24.4033 | 270.4746 | 205.9892 | 268.6895 | 186.0053 | 77.2775 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6322 | 42.0265 | 110.6206 | 15.9665 | 20.04 | 5.3275 | 110.6258 | 250.4346 | 185.9492 | 248.6495 | 165.9653
2012-10-31 08:15 | 24.3914 | 270.4317 | 205.9379 | 268.7281 | 186.0718 | 77.2711 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.6321 | 42.0257 | 110.6168 | 15.9665 | 19.9759 | 5.3271 | 110.6219 | 250.4558 | 185.962 | 248.7522 | 166.0959
2012-10-31 08:15 | 24.4086 | 270.4799 | 206.026 | 268.7297 | 186.1204 | 77.2711 | 0.01442 | 0.35649 | 0.005141 | 24.7222 | 2.6263 | 41.9306 | 110.1204 | 15.9659 | 19.9891 | 5.3271 | 110.1256 | 250.4908 | 186.0369 | 248.7406 | 166.1313
2012-10-31 08:15 | 24.3981 | 270.4694 | 205.9761 | 268.7192 | 186.0236 | 77.2561 | 0.014426 | 0.35645 | 0.005142 | 24.7089 | 2.6259 | 41.9239 | 110.0865 | 15.9657 | 19.9826 | 5.326 | 110.0916 | 250.4868 | 185.9935 | 248.7366 | 166.041
2012-10-31 08:15 | 24.4048 | 270.4761 | 206.0025 | 268.7609 | 186.1677 | 77.2572 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6254 | 41.9167 | 110.0498 | 15.9656 | 19.9893 | 5.3261 | 110.055 | 250.4868 | 186.0132 | 248.7716 | 166.1784
2012-10-31 08:15 | 24.3906 | 270.4386 | 205.9726 | 268.6845 | 185.9847 | 77.2613 | 0.014389 | 0.35642 | 0.005129 | 24.7705 | 2.6252 | 41.9128 | 110.0288 | 15.9657 | 19.947 | 5.3264 | 110.0339 | 250.4916 | 186.0256 | 248.7375 | 166.0377
2012-10-31 08:15 | 24.3966 | 270.4601 | 205.951 | 268.71 | 186.0888 | 77.2682 | 0.014417 | 0.35636 | 0.005138 | 24.7183 | 2.6254 | 41.9156 | 110.0442 | 15.9656 | 19.9651 | 5.3269 | 110.0493 | 250.495 | 185.9859 | 248.7449 | 166.1237
2012-10-31 08:15 | 24.3914 | 270.4705 | 206.0049 | 268.7281 | 186.4564 | 77.2549 | 0.014398 | 0.35625 | 0.005129 | 24.7429 | 2.6262 | 41.9275 | 110.1081 | 15.9654 | 19.988 | 5.326 | 110.1132 | 250.4825 | 186.0169 | 248.7401 | 166.4684
2012-10-31 08:15 | 24.3802 | 270.4554 | 206.0606 | 268.7363 | 186.4099 | 77.2515 | 0.014398 | 0.35628 | 0.00513 | 24.7449 | 2.627 | 41.9415 | 110.181 | 15.9655 | 20.0089 | 5.3257 | 110.1861 | 250.4465 | 186.0517 | 248.7274 | 166.401
2012-10-31 08:15 | 24.3831 | 270.5204 | 206.0596 | 268.7042 | 186.7386 | 77.2509 | 0.014389 | 0.35625 | 0.005126 | 24.7584 | 2.6309 | 42.0043 | 110.5087 | 15.9658 | 19.9636 | 5.3257 | 110.5138 | 250.5568 | 186.096 | 248.7406 | 166.775
2012-10-31 08:15 | 24.3809 | 270.5143 | 206.1716 | 268.7486 | 186.6539 | 77.2584 | 0.014411 | 0.35628 | 0.005134 | 24.7226 | 2.6329 | 42.0375 | 110.6811 | 15.9662 | 19.9855 | 5.3262 | 110.6862 | 250.5288 | 186.1861 | 248.7631 | 166.6684
2012-10-31 08:15 | 24.3704 | 270.5154 | 206.1611 | 268.7381 | 186.2588 | 77.2757 | 0.014395 | 0.3562 | 0.005128 | 24.745 | 2.6338 | 42.0527 | 110.76 | 15.9663 | 19.995 | 5.3274 | 110.7651 | 250.5204 | 186.1661 | 248.7431 | 166.2638
2012-10-31 08:15 | 24.3787 | 270.5198 | 206.1221 | 268.7309 | 185.7805 | 77.263 | 0.014401 | 0.35625 | 0.00513 | 24.7377 | 2.6344 | 42.0625 | 110.8105 | 15.9665 | 19.9793 | 5.3265 | 110.8157 | 250.5405 | 186.1428 | 248.7516 | 165.8012
2012-10-31 08:15 | 24.3727 | 270.5526 | 206.0413 | 268.7016 | 186.0218 | 77.2694 | 0.014395 | 0.35634 | 0.005129 | 24.7541 | 2.6348 | 42.0684 | 110.8405 | 15.9667 | 19.9693 | 5.327 | 110.8457 | 250.5833 | 186.072 | 248.7323 | 166.0525
2012-10-31 08:15 | 24.3682 | 270.5675 | 206.0565 | 268.7243 | 186.2645 | 77.2647 | 0.014417 | 0.35631 | 0.005137 | 24.7143 | 2.635 | 42.0724 | 110.8607 | 15.9668 | 19.9848 | 5.3266 | 110.8659 | 250.5827 | 186.0717 | 248.7395 | 166.2797
2012-10-31 08:15 | 24.3644 | 270.5909 | 206.0645 | 268.7399 | 186.2607 | 77.2734 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6352 | 42.0762 | 110.8799 | 15.9669 | 19.9409 | 5.3272 | 110.885 | 250.65 | 186.1236 | 248.799 | 166.3198
2012-10-31 08:15 | 24.3532 | 270.5099 | 206.0376 | 268.717 | 186.3319 | 77.2751 | 0.014408 | 0.35634 | 0.005134 | 24.7317 | 2.6354 | 42.0797 | 110.8987 | 15.9669 | 19.9337 | 5.3273 | 110.9038 | 250.5762 | 186.1039 | 248.7833 | 166.3982
2012-10-31 08:15 | 24.3652 | 270.5257 | 206.0692 | 268.7019 | 186.4185 | 77.2717 | 0.01442 | 0.35639 | 0.005139 | 24.7152 | 2.6355 | 42.0812 | 110.9059 | 15.967 | 19.9337 | 5.3271 | 110.911 | 250.592 | 186.1355 | 248.7682 | 166.4848
2012-10-31 08:15 | 24.3697 | 270.5651 | 206.1131 | 268.718 | 186.2464 | 77.274 | 0.014411 | 0.35641 | 0.005136 | 24.7316 | 2.6356 | 42.0821 | 110.9099 | 15.967 | 19.9502 | 5.3273 | 110.915 | 250.6149 | 186.1629 | 248.7678 | 166.2962
2012-10-31 08:15 | 24.3585 | 270.5345 | 206.1019 | 268.7107 | 186.243 | 77.2746 | 0.014401 | 0.35642 | 0.005133 | 24.7498 | 2.6356 | 42.0824 | 110.9121 | 15.9669 | 19.9671 | 5.3273 | 110.9173 | 250.5674 | 186.1348 | 248.7436 | 166.2759
2012-10-31 08:15 | 24.363 | 270.5003 | 206.134 | 268.7346 | 186.2357 | 77.2827 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6356 | 42.0819 | 110.91 | 15.9669 | 19.9796 | 5.3279 | 110.9152 | 250.5207 | 186.1544 | 248.755 | 166.2561
2012-10-31 08:15 | 24.3644 | 270.5055 | 206.0803 | 268.7632 | 186.2764 | 77.2763 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6355 | 42.0816 | 110.9073 | 15.967 | 20.0011 | 5.3274 | 110.9124 | 250.5044 | 186.0792 | 248.7621 | 166.2753
2012-10-31 08:15 | 24.3592 | 270.5197 | 206.1302 | 268.7308 | 186.2633 | 77.2838 | 0.014398 | 0.35644 | 0.005132 | 24.7559 | 2.6355 | 42.0811 | 110.9036 | 15.9672 | 19.9237 | 5.3279 | 110.9087 | 250.596 | 186.2065 | 248.8071 | 166.3396
2012-10-31 08:16 | 24.3585 | 270.5345 | 206.0744 | 268.7379 | 186.3176 | 77.2763 | 0.014408 | 0.35639 | 0.005135 | 24.7358 | 2.6355 | 42.0811 | 110.9048 | 15.967 | 20.0032 | 5.3274 | 110.9099 | 250.5313 | 186.0712 | 248.7347 | 166.3144
2012-10-31 08:16 | 24.3517 | 270.5239 | 206.0676 | 268.6961 | 186.3304 | 77.2856 | 0.01442 | 0.35645 | 0.00514 | 24.7192 | 2.6354 | 42.0802 | 110.9 | 15.967 | 19.9483 | 5.3281 | 110.9051 | 250.5756 | 186.1193 | 248.7478 | 166.3821
2012-10-31 08:16 | 24.3465 | 270.5148 | 206.1096 | 268.7142 | 186.2506 | 77.2954 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.6354 | 42.0796 | 110.897 | 15.967 | 19.9551 | 5.3287 | 110.9022 | 250.5597 | 186.1545 | 248.7591 | 166.2955
2012-10-31 08:16 | 24.3517 | 270.5239 | 206.1345 | 268.7272 | 186.2676 | 77.2913 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.6353 | 42.0785 | 110.8908 | 15.967 | 19.9242 | 5.3285 | 110.8959 | 250.5997 | 186.2103 | 248.803 | 166.3434
2012-10-31 08:16 | 24.3487 | 270.5403 | 206.0921 | 268.7281 | 186.3117 | 77.2856 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.6352 | 42.0768 | 110.8823 | 15.967 | 19.9774 | 5.3281 | 110.8874 | 250.5629 | 186.1147 | 248.7507 | 166.3343
2012-10-31 08:16 | 24.348 | 270.5434 | 206.0245 | 268.7545 | 186.1148 | 77.2919 | 0.014411 | 0.35646 | 0.005137 | 24.7356 | 2.6352 | 42.0759 | 110.8785 | 15.9669 | 19.9446 | 5.3285 | 110.8837 | 250.5988 | 186.0799 | 248.8099 | 166.1702
2012-10-31 08:16 | 24.345 | 270.5521 | 206.0727 | 268.736 | 185.943 | 77.2913 | 0.014423 | 0.35641 | 0.00514 | 24.711 | 2.6352 | 42.0761 | 110.8785 | 15.967 | 19.9135 | 5.3285 | 110.8837 | 250.6386 | 186.1592 | 248.8225 | 166.0295
2012-10-31 08:16 | 24.3472 | 270.5426 | 206.067 | 268.7537 | 186.0787 | 77.2844 | 0.014398 | 0.35648 | 0.005133 | 24.759 | 2.6351 | 42.0749 | 110.8726 | 15.967 | 19.9277 | 5.328 | 110.8777 | 250.6149 | 186.1393 | 248.826 | 166.151
2012-10-31 08:16 | 24.3413 | 270.5406 | 206.0572 | 268.7556 | 186.1826 | 77.2879 | 0.014398 | 0.35646 | 0.005132 | 24.758 | 2.6351 | 42.0748 | 110.8717 | 15.967 | 19.9419 | 5.3282 | 110.8768 | 250.5987 | 186.1153 | 248.8137 | 166.2407
2012-10-31 08:16 | 24.3457 | 270.5295 | 206.0064 | 268.7561 | 186.2538 | 77.2988 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.635 | 42.073 | 110.8633 | 15.9669 | 19.9342 | 5.329 | 110.8684 | 250.5953 | 186.0722 | 248.8219 | 166.3196
2012-10-31 08:16 | 24.3405 | 270.5631 | 206.0485 | 268.747 | 186.2642 | 77.2902 | 0.014404 | 0.35644 | 0.005134 | 24.7456 | 2.6349 | 42.0717 | 110.8558 | 15.9669 | 19.9009 | 5.3284 | 110.8609 | 250.6622 | 186.1476 | 248.8461 | 166.3633
2012-10-31 08:16 | 24.3398 | 270.5663 | 205.9966 | 268.7541 | 186.4598 | 77.2931 | 0.014423 | 0.35645 | 0.005141 | 24.7141 | 2.6349 | 42.0705 | 110.8494 | 15.9669 | 19.9564 | 5.3286 | 110.8546 | 250.6099 | 186.0402 | 248.7977 | 166.5034
2012-10-31 08:16 | 24.3428 | 270.5576 | 206.1374 | 268.7959 | 186.3607 | 77.2954 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6347 | 42.0688 | 110.8406 | 15.9669 | 19.9634 | 5.3287 | 110.8458 | 250.5942 | 186.174 | 248.8325 | 166.3973
2012-10-31 08:16 | 24.3457 | 270.6148 | 206.1757 | 268.826 | 186.242 | 77.2879 | 0.014423 | 0.35648 | 0.005142 | 24.7161 | 2.6347 | 42.067 | 110.8322 | 15.9668 | 19.9784 | 5.3282 | 110.8374 | 250.6364 | 186.1973 | 248.8476 | 166.2636
2012-10-31 08:16 | 24.339 | 270.5926 | 206.1375 | 268.8309 | 186.2941 | 77.2861 | 0.014408 | 0.35649 | 0.005136 | 24.7428 | 2.6346 | 42.067 | 110.8316 | 15.9669 | 19.9717 | 5.3281 | 110.8368 | 250.6209 | 186.1658 | 248.8592 | 166.3224
2012-10-31 08:16 | 24.3345 | 270.5765 | 206.1882 | 268.8148 | 186.3289 | 77.2936 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6346 | 42.0659 | 110.8252 | 15.967 | 20.0474 | 5.3286 | 110.8303 | 250.5291 | 186.1408 | 248.7674 | 166.2815
2012-10-31 08:16 | 24.333 | 270.5983 | 206.163 | 268.7978 | 186.3588 | 77.2977 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6345 | 42.0649 | 110.8202 | 15.9669 | 20.0178 | 5.3289 | 110.8253 | 250.5805 | 186.1452 | 248.78 | 166.341
2012-10-31 08:16 | 24.3368 | 270.6021 | 206.1393 | 268.8287 | 186.3116 | 77.2856 | 0.014423 | 0.35655 | 0.005143 | 24.7211 | 2.6345 | 42.0638 | 110.8154 | 15.9667 | 20.0096 | 5.3281 | 110.8205 | 250.5925 | 186.1297 | 248.8191 | 166.302
2012-10-31 08:16 | 24.3338 | 270.5797 | 206.1599 | 268.8141 | 186.1437 | 77.2942 | 0.014395 | 0.35649 | 0.005132 | 24.7651 | 2.6344 | 42.0632 | 110.8123 | 15.9668 | 19.9825 | 5.3287 | 110.8174 | 250.5972 | 186.1774 | 248.8316 | 166.1612
2012-10-31 08:16 | 24.333 | 270.6099 | 206.0922 | 268.8327 | 186.1076 | 77.2925 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6343 | 42.0618 | 110.8044 | 15.9668 | 19.9978 | 5.3285 | 110.8096 | 250.6121 | 186.0944 | 248.8349 | 166.1098
2012-10-31 08:16 | 24.3345 | 270.623 | 206.1094 | 268.8652 | 186.2072 | 77.2954 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6342 | 42.0598 | 110.7937 | 15.9668 | 20.0113 | 5.3287 | 110.7989 | 250.6117 | 186.0981 | 248.8539 | 166.1959
2012-10-31 08:16 | 24.3315 | 270.6511 | 206.0749 | 268.8739 | 186.1532 | 77.2965 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6341 | 42.0585 | 110.7868 | 15.9669 | 19.9882 | 5.3288 | 110.7919 | 250.6629 | 186.0867 | 248.8857 | 166.165
2012-10-31 08:16 | 24.3338 | 270.6301 | 206.0693 | 268.8063 | 186.2222 | 77.2988 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6341 | 42.0581 | 110.785 | 15.9668 | 19.9705 | 5.329 | 110.7901 | 250.6596 | 186.0988 | 248.8358 | 166.2517
2012-10-31 08:17 | 24.3218 | 270.6103 | 206.0534 | 268.8875 | 186.2259 | 77.3 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.634 | 42.0568 | 110.7779 | 15.9669 | 19.9224 | 5.3291 | 110.7831 | 250.6879 | 186.131 | 248.9651 | 166.3035
2012-10-31 08:17 | 24.3398 | 270.6439 | 206.1068 | 268.855 | 186.1419 | 77.2994 | 0.014414 | 0.35658 | 0.00514 | 24.7385 | 2.6339 | 42.0556 | 110.7719 | 15.9668 | 19.9323 | 5.329 | 110.777 | 250.7116 | 186.1745 | 248.9227 | 166.2096
2012-10-31 08:17 | 24.339 | 270.6043 | 206.0824 | 268.8814 | 186.2392 | 77.2925 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6339 | 42.0541 | 110.7644 | 15.9668 | 19.9596 | 5.3285 | 110.7696 | 250.6447 | 186.1228 | 248.9218 | 166.2796
2012-10-31 08:17 | 24.3405 | 270.6252 | 206.0918 | 268.8829 | 186.2172 | 77.3029 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6338 | 42.0533 | 110.7596 | 15.9668 | 20.0053 | 5.3293 | 110.7648 | 250.6199 | 186.0865 | 248.8776 | 166.2119
2012-10-31 08:17 | 24.3285 | 270.6481 | 206.0601 | 268.8398 | 186.3268 | 77.3035 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6338 | 42.053 | 110.7581 | 15.9669 | 19.9451 | 5.3293 | 110.7633 | 250.703 | 186.115 | 248.8947 | 166.3817
2012-10-31 08:17 | 24.333 | 270.6371 | 206.0882 | 268.8366 | 186.3195 | 77.3 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6337 | 42.0521 | 110.7543 | 15.9667 | 19.9296 | 5.3291 | 110.7594 | 250.7075 | 186.1586 | 248.907 | 166.3899
2012-10-31 08:17 | 24.3398 | 270.6322 | 206.1108 | 268.8861 | 186.2792 | 77.3029 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6336 | 42.0505 | 110.745 | 15.9668 | 19.9845 | 5.3293 | 110.7502 | 250.6477 | 186.1263 | 248.9016 | 166.2947
2012-10-31 08:17 | 24.3375 | 270.6338 | 206.1242 | 268.876 | 186.2926 | 77.2971 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6336 | 42.0497 | 110.741 | 15.9667 | 20.0103 | 5.3289 | 110.7461 | 250.6235 | 186.1139 | 248.8657 | 166.2823
2012-10-31 08:17 | 24.3413 | 270.6725 | 206.1162 | 268.841 | 186.2533 | 77.2988 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6335 | 42.0484 | 110.7352 | 15.9666 | 20.0061 | 5.329 | 110.7404 | 250.6664 | 186.1101 | 248.8349 | 166.2472
2012-10-31 08:17 | 24.3375 | 270.6416 | 206.1045 | 268.8527 | 186.222 | 77.2908 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6335 | 42.0478 | 110.732 | 15.9666 | 20.0143 | 5.3284 | 110.7371 | 250.6273 | 186.0902 | 248.8384 | 166.2077
2012-10-31 08:17 | 24.3428 | 270.6352 | 206.1217 | 268.8425 | 186.2822 | 77.2994 | 0.01442 | 0.35659 | 0.005142 | 24.7292 | 2.6334 | 42.0463 | 110.7242 | 15.9666 | 19.9995 | 5.329 | 110.7293 | 250.6357 | 186.1222 | 248.843 | 166.2827
2012-10-31 08:17 | 24.3495 | 270.6536 | 206.1284 | 268.8647 | 186.4067 | 77.3058 | 0.01443 | 0.35648 | 0.005144 | 24.7041 | 2.6333 | 42.0448 | 110.7161 | 15.9666 | 19.9902 | 5.3295 | 110.7212 | 250.6634 | 186.1382 | 248.8745 | 166.4165
2012-10-31 08:17 | 24.3517 | 270.6868 | 206.1424 | 268.8708 | 186.3068 | 77.2965 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6332 | 42.0439 | 110.7115 | 15.9666 | 19.9804 | 5.3288 | 110.7166 | 250.7064 | 186.162 | 248.8904 | 166.3264
2012-10-31 08:17 | 24.3487 | 270.6722 | 206.1197 | 268.8794 | 186.1979 | 77.3023 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6332 | 42.0427 | 110.7049 | 15.9666 | 19.9613 | 5.3292 | 110.71 | 250.7109 | 186.1584 | 248.9181 | 166.2366
2012-10-31 08:17 | 24.345 | 270.7228 | 206.0845 | 268.8719 | 186.4846 | 77.3 | 0.014401 | 0.35649 | 0.005134 | 24.7548 | 2.633 | 42.0394 | 110.6888 | 15.9665 | 19.9616 | 5.3291 | 110.6939 | 250.7612 | 186.1229 | 248.9103 | 166.523
2012-10-31 08:17 | 24.3465 | 270.6932 | 206.1175 | 268.8967 | 186.4194 | 77.304 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6329 | 42.0386 | 110.6851 | 15.9664 | 19.9471 | 5.3293 | 110.6903 | 250.7461 | 186.1704 | 248.9496 | 166.4723
2012-10-31 08:17 | 24.3487 | 270.6954 | 206.1276 | 268.9299 | 186.3784 | 77.3058 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.6329 | 42.038 | 110.6818 | 15.9664 | 19.9533 | 5.3295 | 110.687 | 250.7421 | 186.1743 | 248.9766 | 166.4251
2012-10-31 08:17 | 24.3405 | 270.6989 | 206.1509 | 268.9372 | 186.3624 | 77.2988 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6329 | 42.0376 | 110.6809 | 15.9662 | 19.929 | 5.329 | 110.6861 | 250.7699 | 186.2219 | 249.0082 | 166.4334
2012-10-31 08:17 | 24.3443 | 270.7027 | 206.1547 | 268.8712 | 186.1778 | 77.3081 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6328 | 42.0369 | 110.6766 | 15.9663 | 19.973 | 5.3296 | 110.6817 | 250.7297 | 186.1817 | 248.8982 | 166.2048
2012-10-31 08:17 | 24.345 | 270.7732 | 206.1514 | 268.899 | 186.1039 | 77.3017 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6327 | 42.0351 | 110.6673 | 15.9663 | 19.9456 | 5.3292 | 110.6725 | 250.8276 | 186.2058 | 248.9534 | 166.1583
2012-10-31 08:17 | 24.3428 | 270.7167 | 206.1138 | 268.8852 | 186.1606 | 77.3075 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6327 | 42.035 | 110.6663 | 15.9664 | 19.9233 | 5.3296 | 110.6715 | 250.7934 | 186.1905 | 248.9619 | 166.2373
2012-10-31 08:17 | 24.354 | 270.7356 | 206.1368 | 268.9313 | 186.2346 | 77.3 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6326 | 42.0335 | 110.6588 | 15.9663 | 19.8984 | 5.3291 | 110.6639 | 250.8372 | 186.2384 | 249.0329 | 166.3362
2012-10-31 08:17 | 24.3457 | 270.7196 | 206.0852 | 268.923 | 186.3362 | 77.3012 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6326 | 42.0327 | 110.6554 | 15.9662 | 19.9142 | 5.3291 | 110.6605 | 250.8054 | 186.171 | 249.0088 | 166.422
2012-10-31 08:17 | 24.3472 | 270.6939 | 206.1418 | 268.9168 | 186.2435 | 77.3035 | 0.014404 | 0.35649 | 0.005135 | 24.7497 | 2.6326 | 42.0317 | 110.6505 | 15.9661 | 19.9277 | 5.3293 | 110.6557 | 250.7662 | 186.2141 | 248.9891 | 166.3158
2012-10-31 08:18 | 24.339 | 270.7284 | 206.1257 | 268.9047 | 186.1882 | 77.304 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6325 | 42.0309 | 110.6462 | 15.9662 | 19.9035 | 5.3293 | 110.6514 | 250.8249 | 186.2222 | 249.0012 | 166.2847
2012-10-31 08:18 | 24.3353 | 270.7247 | 206.1653 | 268.8855 | 186.259 | 77.304 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6324 | 42.0297 | 110.6386 | 15.9663 | 19.9198 | 5.3293 | 110.6438 | 250.8049 | 186.2455 | 248.9657 | 166.3392
2012-10-31 08:18 | 24.3375 | 270.7153 | 206.1045 | 268.9148 | 186.1435 | 77.2942 | 0.014401 | 0.35651 | 0.005134 | 24.7558 | 2.6324 | 42.0295 | 110.6378 | 15.9663 | 19.8979 | 5.3287 | 110.643 | 250.8174 | 186.2066 | 249.0169 | 166.2456
2012-10-31 08:18 | 24.333 | 270.6952 | 206.0725 | 268.8909 | 186.2136 | 77.3052 | 0.014395 | 0.35649 | 0.005132 | 24.7651 | 2.6324 | 42.0291 | 110.6364 | 15.9662 | 19.9376 | 5.3294 | 110.6415 | 250.7576 | 186.1349 | 248.9533 | 166.276
2012-10-31 08:18 | 24.3413 | 270.7191 | 206.128 | 268.8915 | 186.1983 | 77.3133 | 0.014423 | 0.35655 | 0.005143 | 24.7211 | 2.6323 | 42.0276 | 110.6287 | 15.9662 | 19.8656 | 5.33 | 110.6338 | 250.8535 | 186.2624 | 249.0259 | 166.3327
2012-10-31 08:18 | 24.3375 | 270.692 | 206.0967 | 268.8605 | 186.1278 | 77.2965 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6284 | 41.9636 | 110.295 | 15.9658 | 19.8779 | 5.3288 | 110.3002 | 250.8141 | 186.2188 | 248.9826 | 166.2499
2012-10-31 08:18 | 24.3345 | 270.72 | 206.0897 | 268.9002 | 186.0071 | 77.2919 | 0.014414 | 0.35648 | 0.005138 | 24.7315 | 2.6261 | 41.9262 | 110.1018 | 15.9653 | 19.8909 | 5.3285 | 110.107 | 250.8291 | 186.1988 | 249.0093 | 166.1162
2012-10-31 08:18 | 24.3285 | 270.6752 | 206.0286 | 268.9175 | 186.005 | 77.2931 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6255 | 41.9172 | 110.0553 | 15.9652 | 19.897 | 5.3286 | 110.0604 | 250.7782 | 186.1316 | 249.0205 | 166.108
2012-10-31 08:18 | 24.33 | 270.7155 | 206.0695 | 268.8646 | 186.0301 | 77.2832 | 0.014408 | 0.35631 | 0.005134 | 24.7297 | 2.6254 | 41.9153 | 110.0447 | 15.9653 | 19.8704 | 5.3279 | 110.0498 | 250.8451 | 186.1991 | 248.9942 | 166.1597
2012-10-31 08:18 | 24.33 | 270.7 | 205.9986 | 268.9112 | 185.7201 | 77.2925 | 0.014414 | 0.35631 | 0.005136 | 24.7194 | 2.6255 | 41.9164 | 110.0505 | 15.9652 | 19.8503 | 5.3285 | 110.0557 | 250.8497 | 186.1483 | 249.0609 | 165.8698
2012-10-31 08:18 | 24.3375 | 270.7347 | 205.9667 | 268.9265 | 185.4843 | 77.2728 | 0.014389 | 0.35629 | 0.005127 | 24.7614 | 2.6259 | 41.9221 | 110.0816 | 15.9651 | 19.8578 | 5.3272 | 110.0867 | 250.8769 | 186.1089 | 249.0687 | 165.6265
2012-10-31 08:18 | 24.3285 | 270.6791 | 205.812 | 268.8748 | 185.4047 | 77.2838 | 0.014414 | 0.35625 | 0.005135 | 24.7154 | 2.6263 | 41.9288 | 110.1165 | 15.9651 | 19.8448 | 5.3279 | 110.1216 | 250.8343 | 185.9672 | 249.03 | 165.5599
2012-10-31 08:18 | 24.3203 | 270.6476 | 205.8078 | 268.8433 | 185.832 | 77.2908 | 0.014395 | 0.35623 | 0.005128 | 24.7471 | 2.6269 | 41.9384 | 110.1662 | 15.9652 | 19.8446 | 5.3284 | 110.1714 | 250.803 | 185.9632 | 248.9987 | 165.9874
2012-10-31 08:18 | 24.3263 | 270.7041 | 205.861 | 268.8765 | 186.2147 | 77.2821 | 0.014401 | 0.3562 | 0.00513 | 24.7347 | 2.6293 | 41.9778 | 110.3728 | 15.9653 | 19.8466 | 5.3278 | 110.3779 | 250.8575 | 186.0144 | 249.0299 | 166.3681
2012-10-31 08:18 | 24.3226 | 270.6771 | 205.8652 | 268.8766 | 185.5596 | 77.2908 | 0.014398 | 0.35622 | 0.005129 | 24.7409 | 2.6325 | 42.0304 | 110.6461 | 15.9658 | 19.8269 | 5.3284 | 110.6513 | 250.8502 | 186.0383 | 249.0497 | 165.7327
2012-10-31 08:18 | 24.3203 | 270.667 | 205.8078 | 268.8627 | 185.5534 | 77.3 | 0.014386 | 0.3562 | 0.005124 | 24.7605 | 2.6336 | 42.0474 | 110.7341 | 15.966 | 19.8647 | 5.3291 | 110.7393 | 250.8023 | 185.9431 | 248.998 | 165.6887
2012-10-31 08:18 | 24.3173 | 270.6795 | 205.7418 | 268.848 | 185.8918 | 77.3052 | 0.014414 | 0.3562 | 0.005134 | 24.7124 | 2.6344 | 42.0602 | 110.8015 | 15.966 | 19.8657 | 5.3294 | 110.8067 | 250.8138 | 185.8761 | 248.9823 | 166.0261
2012-10-31 08:18 | 24.3218 | 270.7228 | 205.7778 | 268.8875 | 185.9002 | 77.3046 | 0.014411 | 0.35626 | 0.005134 | 24.7216 | 2.6348 | 42.0677 | 110.8402 | 15.9662 | 19.8421 | 5.3294 | 110.8454 | 250.8807 | 185.9357 | 249.0454 | 166.0581
2012-10-31 08:18 | 24.3203 | 270.7097 | 205.792 | 268.8355 | 186.091 | 77.296 | 0.014389 | 0.35629 | 0.005127 | 24.7614 | 2.6351 | 42.0737 | 110.87 | 15.9664 | 19.8567 | 5.3288 | 110.8751 | 250.853 | 185.9353 | 248.9788 | 166.2343
2012-10-31 08:18 | 24.3158 | 270.744 | 205.823 | 268.831 | 186.4397 | 77.304 | 0.014395 | 0.35636 | 0.00513 | 24.7561 | 2.6353 | 42.0766 | 110.8846 | 15.9665 | 19.8441 | 5.3293 | 110.8897 | 250.8999 | 185.9789 | 248.9869 | 166.5956
2012-10-31 08:18 | 24.3166 | 270.7215 | 205.9104 | 268.8318 | 186.3385 | 77.3081 | 0.014404 | 0.35634 | 0.005133 | 24.7386 | 2.6354 | 42.0784 | 110.8936 | 15.9666 | 19.8811 | 5.3296 | 110.8988 | 250.8404 | 186.0293 | 248.9507 | 166.4574
2012-10-31 08:18 | 24.3121 | 270.7403 | 205.8823 | 268.8273 | 186.2908 | 77.3104 | 0.014404 | 0.35638 | 0.005133 | 24.7416 | 2.6355 | 42.0801 | 110.9022 | 15.9666 | 19.8164 | 5.3298 | 110.9073 | 250.9239 | 186.0659 | 249.0109 | 166.4744
2012-10-31 08:18 | 24.3076 | 270.7552 | 205.9801 | 268.8383 | 186.1921 | 77.3046 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6355 | 42.0792 | 110.8978 | 15.9666 | 19.8079 | 5.3294 | 110.903 | 250.9473 | 186.1722 | 249.0304 | 166.3842
2012-10-31 08:18 | 24.3084 | 270.7056 | 205.9534 | 268.8508 | 186.3067 | 77.3023 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.6355 | 42.0794 | 110.8982 | 15.9667 | 19.8207 | 5.3292 | 110.9034 | 250.8849 | 186.1327 | 249.0301 | 166.486
2012-10-31 08:19 | 24.3113 | 270.7395 | 205.9523 | 268.8653 | 186.3214 | 77.3162 | 0.014389 | 0.35639 | 0.005128 | 24.7684 | 2.6355 | 42.0798 | 110.9004 | 15.9666 | 19.8116 | 5.3302 | 110.9055 | 250.9279 | 186.1407 | 249.0537 | 166.5098
2012-10-31 08:19 | 24.3091 | 270.7683 | 206.0092 | 268.8631 | 186.3663 | 77.3035 | 0.014404 | 0.35639 | 0.005133 | 24.7426 | 2.6354 | 42.0786 | 110.8943 | 15.9666 | 19.8174 | 5.3293 | 110.8994 | 250.9509 | 186.1918 | 249.0457 | 166.5489
2012-10-31 08:19 | 24.3039 | 270.7554 | 206.0237 | 268.7997 | 186.2159 | 77.3191 | 0.014401 | 0.35641 | 0.005133 | 24.7488 | 2.6354 | 42.0776 | 110.8896 | 15.9665 | 19.8202 | 5.3304 | 110.8948 | 250.9352 | 186.2035 | 248.9795 | 166.3957
2012-10-31 08:19 | 24.3046 | 270.7444 | 206.0165 | 268.8509 | 186.2597 | 77.3208 | 0.014401 | 0.35642 | 0.005133 | 24.7498 | 2.6353 | 42.0774 | 110.8882 | 15.9666 | 19.7928 | 5.3305 | 110.8933 | 250.9516 | 186.2237 | 249.0581 | 166.4669
2012-10-31 08:19 | 24.2979 | 270.7649 | 205.9901 | 268.8209 | 186.0804 | 77.315 | 0.014417 | 0.35636 | 0.005138 | 24.7183 | 2.6353 | 42.0762 | 110.882 | 15.9666 | 19.8022 | 5.3301 | 110.8871 | 250.9627 | 186.1879 | 249.0187 | 166.2782
2012-10-31 08:19 | 24.2971 | 270.7292 | 205.9972 | 268.8667 | 185.9187 | 77.3202 | 0.014408 | 0.35642 | 0.005135 | 24.7378 | 2.6352 | 42.0758 | 110.8802 | 15.9665 | 19.7853 | 5.3305 | 110.8854 | 250.9439 | 186.2119 | 249.0814 | 166.1334
2012-10-31 08:19 | 24.2994 | 270.7625 | 205.9562 | 268.8573 | 186.074 | 77.3173 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.6352 | 42.0753 | 110.877 | 15.9667 | 19.8799 | 5.3303 | 110.8821 | 250.8826 | 186.0763 | 248.9774 | 166.1941
2012-10-31 08:19 | 24.2964 | 270.7789 | 205.9689 | 268.8892 | 186.1927 | 77.3202 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.6351 | 42.0742 | 110.8711 | 15.9666 | 19.8448 | 5.3305 | 110.8763 | 250.9341 | 186.1241 | 249.0444 | 166.3479
2012-10-31 08:19 | 24.2889 | 270.7326 | 205.9969 | 268.8779 | 186.299 | 77.3052 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6351 | 42.0732 | 110.8662 | 15.9666 | 19.8373 | 5.3294 | 110.8714 | 250.8953 | 186.1596 | 249.0406 | 166.4617
2012-10-31 08:19 | 24.3016 | 270.7375 | 206.0253 | 268.8983 | 186.2803 | 77.3098 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.635 | 42.0727 | 110.8625 | 15.9667 | 19.8741 | 5.3297 | 110.8676 | 250.8634 | 186.1512 | 249.0242 | 166.4062
2012-10-31 08:19 | 24.2971 | 270.7641 | 206.0563 | 268.8861 | 186.213 | 77.3121 | 0.014408 | 0.35642 | 0.005135 | 24.7378 | 2.635 | 42.0716 | 110.8583 | 15.9665 | 19.8776 | 5.3299 | 110.8634 | 250.8865 | 186.1787 | 249.0085 | 166.3354
2012-10-31 08:19 | 24.2911 | 270.7154 | 206.066 | 268.8839 | 186.2227 | 77.3075 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6349 | 42.0709 | 110.8543 | 15.9666 | 19.8515 | 5.3296 | 110.8594 | 250.8639 | 186.2145 | 249.0324 | 166.3712
2012-10-31 08:19 | 24.3001 | 270.7322 | 206.0356 | 268.8852 | 186.2317 | 77.3127 | 0.014423 | 0.35646 | 0.005141 | 24.715 | 2.6348 | 42.0684 | 110.8402 | 15.9667 | 19.8766 | 5.3299 | 110.8453 | 250.8556 | 186.159 | 249.0086 | 166.3551
2012-10-31 08:19 | 24.2986 | 270.7617 | 206.046 | 268.8876 | 186.2184 | 77.3191 | 0.014404 | 0.35649 | 0.005135 | 24.7497 | 2.6346 | 42.0664 | 110.8293 | 15.9667 | 19.9112 | 5.3304 | 110.8344 | 250.8505 | 186.1348 | 248.9764 | 166.3072
2012-10-31 08:19 | 24.2971 | 270.7369 | 206.1075 | 268.8822 | 186.2836 | 77.3092 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6346 | 42.0659 | 110.8271 | 15.9667 | 19.8616 | 5.3297 | 110.8322 | 250.8753 | 186.2459 | 249.0206 | 166.422
2012-10-31 08:19 | 24.3009 | 270.7407 | 206.0876 | 268.886 | 186.311 | 77.3208 | 0.014433 | 0.35648 | 0.005145 | 24.699 | 2.6346 | 42.065 | 110.8229 | 15.9666 | 19.8934 | 5.3305 | 110.828 | 250.8473 | 186.1942 | 248.9926 | 166.4176
2012-10-31 08:19 | 24.3046 | 270.7289 | 206.111 | 268.8664 | 186.3108 | 77.3301 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6345 | 42.0636 | 110.815 | 15.9666 | 19.8891 | 5.3311 | 110.8201 | 250.8398 | 186.2219 | 248.9773 | 166.4217
2012-10-31 08:19 | 24.3009 | 270.7446 | 206.127 | 268.9132 | 186.3149 | 77.3104 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6344 | 42.0629 | 110.8119 | 15.9666 | 19.8493 | 5.3298 | 110.817 | 250.8953 | 186.2777 | 249.0639 | 166.4656
2012-10-31 08:19 | 24.3106 | 270.7621 | 206.1446 | 268.9345 | 186.3442 | 77.3329 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6343 | 42.0614 | 110.8034 | 15.9667 | 19.871 | 5.3313 | 110.8085 | 250.8911 | 186.2736 | 249.0635 | 166.4732
2012-10-31 08:19 | 24.3076 | 270.7164 | 206.114 | 268.8927 | 186.3687 | 77.3277 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.6343 | 42.061 | 110.8007 | 15.9667 | 19.8279 | 5.331 | 110.8058 | 250.8885 | 186.2861 | 249.0648 | 166.5408
2012-10-31 08:19 | 24.3031 | 270.7041 | 206.1528 | 268.9231 | 186.4309 | 77.3168 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6342 | 42.0598 | 110.7948 | 15.9667 | 19.8716 | 5.3302 | 110.7999 | 250.8325 | 186.2812 | 249.0515 | 166.5593
2012-10-31 08:19 | 24.3039 | 270.7321 | 206.1733 | 268.9394 | 186.3572 | 77.3139 | 0.01443 | 0.35658 | 0.005145 | 24.7111 | 2.6342 | 42.0597 | 110.7941 | 15.9667 | 19.8403 | 5.33 | 110.7992 | 250.8918 | 186.333 | 249.0991 | 166.5169
2012-10-31 08:19 | 24.3143 | 270.7813 | 206.1837 | 268.9809 | 186.2734 | 77.3289 | 0.014411 | 0.35661 | 0.005139 | 24.7457 | 2.6341 | 42.0578 | 110.7853 | 15.9665 | 19.9109 | 5.3311 | 110.7905 | 250.8704 | 186.2728 | 249.07 | 166.3625
2012-10-31 08:19 | 24.3009 | 270.7446 | 206.1821 | 268.9403 | 186.256 | 77.3179 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6341 | 42.0569 | 110.7806 | 15.9666 | 19.8573 | 5.3303 | 110.7858 | 250.8873 | 186.3248 | 249.083 | 166.3987
2012-10-31 08:20 | 24.3046 | 270.7289 | 206.1701 | 268.9673 | 186.4089 | 77.3231 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.634 | 42.0563 | 110.7762 | 15.9667 | 19.853 | 5.3307 | 110.7813 | 250.8759 | 186.3171 | 249.1143 | 166.5559
2012-10-31 08:20 | 24.3143 | 270.7696 | 206.2192 | 268.9731 | 186.4264 | 77.3283 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6339 | 42.0548 | 110.7695 | 15.9665 | 19.8587 | 5.331 | 110.7747 | 250.9109 | 186.3605 | 249.1144 | 166.5677
2012-10-31 08:20 | 24.3151 | 270.751 | 206.2003 | 268.9817 | 186.4155 | 77.3237 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6338 | 42.0526 | 110.7583 | 15.9665 | 19.8675 | 5.3307 | 110.7634 | 250.8835 | 186.3328 | 249.1142 | 166.548
2012-10-31 08:20 | 24.3136 | 270.7185 | 206.2539 | 268.9569 | 186.2373 | 77.3295 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6338 | 42.052 | 110.7545 | 15.9666 | 19.8259 | 5.3311 | 110.7597 | 250.8926 | 186.428 | 249.131 | 166.4114
2012-10-31 08:20 | 24.3226 | 270.7663 | 206.1999 | 269.0086 | 186.2228 | 77.3312 | 0.014401 | 0.35658 | 0.005135 | 24.7609 | 2.6338 | 42.0518 | 110.7541 | 15.9665 | 19.855 | 5.3312 | 110.7592 | 250.9113 | 186.3449 | 249.1536 | 166.3678
2012-10-31 08:20 | 24.3121 | 270.7713 | 206.2091 | 268.9903 | 186.2672 | 77.3185 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6336 | 42.0495 | 110.7424 | 15.9664 | 19.8083 | 5.3303 | 110.7475 | 250.963 | 186.4008 | 249.182 | 166.4589
2012-10-31 08:20 | 24.3151 | 270.7859 | 206.1924 | 268.9701 | 186.2624 | 77.3301 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6335 | 42.0483 | 110.7362 | 15.9664 | 19.8274 | 5.3311 | 110.7413 | 250.9585 | 186.365 | 249.1427 | 166.435
2012-10-31 08:20 | 24.3166 | 270.7564 | 206.2018 | 268.9638 | 186.1736 | 77.326 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6336 | 42.0485 | 110.7377 | 15.9663 | 19.8209 | 5.3309 | 110.7429 | 250.9355 | 186.3809 | 249.1429 | 166.3527
2012-10-31 08:20 | 24.3113 | 270.786 | 206.161 | 269.0206 | 186.239 | 77.3301 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6335 | 42.0476 | 110.7329 | 15.9663 | 19.8196 | 5.3311 | 110.738 | 250.9664 | 186.3414 | 249.201 | 166.4194
2012-10-31 08:20 | 24.3203 | 270.7407 | 206.1503 | 269.0102 | 186.2872 | 77.3254 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6334 | 42.0464 | 110.7266 | 15.9663 | 19.7925 | 5.3308 | 110.7318 | 250.9482 | 186.3578 | 249.2177 | 166.4947
2012-10-31 08:20 | 24.3263 | 270.7739 | 206.1603 | 269.0045 | 186.3403 | 77.315 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6333 | 42.0445 | 110.7166 | 15.9664 | 19.8266 | 5.3301 | 110.7217 | 250.9473 | 186.3337 | 249.1779 | 166.5137
2012-10-31 08:20 | 24.3211 | 270.7803 | 206.1945 | 269.0498 | 186.4528 | 77.3341 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6332 | 42.0432 | 110.7099 | 15.9663 | 19.8053 | 5.3314 | 110.715 | 250.975 | 186.3892 | 249.2445 | 166.6475
2012-10-31 08:20 | 24.3248 | 270.7491 | 206.1982 | 269.0263 | 186.2132 | 77.3324 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6332 | 42.0416 | 110.7023 | 15.9662 | 19.809 | 5.3313 | 110.7074 | 250.9401 | 186.3892 | 249.2173 | 166.4042
2012-10-31 08:20 | 24.3278 | 270.7831 | 206.1933 | 269.0487 | 186.2476 | 77.3341 | 0.014423 | 0.35655 | 0.005143 | 24.7211 | 2.6331 | 42.0407 | 110.6966 | 15.9663 | 19.8 | 5.3314 | 110.7017 | 250.9831 | 186.3933 | 249.2487 | 166.4476
2012-10-31 08:20 | 24.3345 | 270.7782 | 206.2039 | 269.0127 | 186.2661 | 77.326 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.633 | 42.0398 | 110.6924 | 15.9663 | 19.8307 | 5.3309 | 110.6975 | 250.9475 | 186.3732 | 249.182 | 166.4354
2012-10-31 08:20 | 24.3285 | 270.7993 | 206.1546 | 268.9835 | 186.213 | 77.3231 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.633 | 42.0396 | 110.6919 | 15.9662 | 19.8007 | 5.3307 | 110.6971 | 250.9986 | 186.3539 | 249.1828 | 166.4123
2012-10-31 08:20 | 24.3203 | 270.7679 | 206.1779 | 269.0141 | 186.1028 | 77.3295 | 0.014401 | 0.35651 | 0.005134 | 24.7558 | 2.633 | 42.038 | 110.6841 | 15.9661 | 19.8848 | 5.3311 | 110.6892 | 250.8831 | 186.2931 | 249.1293 | 166.218
2012-10-31 08:20 | 24.3241 | 270.8376 | 206.1305 | 269.0567 | 185.8907 | 77.3237 | 0.014408 | 0.35652 | 0.005137 | 24.7448 | 2.6329 | 42.0369 | 110.678 | 15.9661 | 19.8203 | 5.3307 | 110.6831 | 251.0173 | 186.3102 | 249.2364 | 166.0704
2012-10-31 08:20 | 24.3241 | 270.826 | 206.0911 | 269.0295 | 185.8476 | 77.3318 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6329 | 42.0364 | 110.6757 | 15.9661 | 19.8484 | 5.3313 | 110.6809 | 250.9776 | 186.2427 | 249.1811 | 165.9992
2012-10-31 08:20 | 24.3293 | 270.773 | 206.0767 | 269.058 | 185.9234 | 77.3301 | 0.014404 | 0.35652 | 0.005135 | 24.7517 | 2.6328 | 42.0353 | 110.6701 | 15.966 | 19.8617 | 5.3311 | 110.6752 | 250.9113 | 186.215 | 249.1963 | 166.0617
2012-10-31 08:20 | 24.3188 | 270.7974 | 206.0189 | 268.9932 | 185.9953 | 77.3376 | 0.014408 | 0.35651 | 0.005137 | 24.7438 | 2.6327 | 42.0342 | 110.6648 | 15.966 | 19.8672 | 5.3317 | 110.6699 | 250.9302 | 186.1517 | 249.126 | 166.1281
2012-10-31 08:20 | 24.3241 | 270.8454 | 205.9966 | 269.0567 | 185.93 | 77.315 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6327 | 42.0341 | 110.6643 | 15.966 | 19.8805 | 5.3301 | 110.6695 | 250.9649 | 186.1161 | 249.1762 | 166.0495
2012-10-31 08:20 | 24.3278 | 270.8103 | 206.0043 | 269.0216 | 186.0985 | 77.3179 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6327 | 42.0328 | 110.6585 | 15.9659 | 19.8281 | 5.3303 | 110.6636 | 250.9822 | 186.1762 | 249.1935 | 166.2704
2012-10-31 08:20 | 24.3278 | 270.8142 | 206.024 | 269.0487 | 186.071 | 77.326 | 0.014414 | 0.35659 | 0.00514 | 24.7395 | 2.6326 | 42.0324 | 110.6565 | 15.9658 | 19.8602 | 5.3309 | 110.6616 | 250.954 | 186.1638 | 249.1885 | 166.2108
2012-10-31 08:21 | 24.3188 | 270.8168 | 206.015 | 269.0359 | 185.8384 | 77.3306 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6325 | 42.0308 | 110.6479 | 15.9659 | 19.8672 | 5.3312 | 110.6531 | 250.9496 | 186.1478 | 249.1687 | 165.9712
2012-10-31 08:21 | 24.3226 | 270.8012 | 205.9479 | 269.0358 | 185.9049 | 77.326 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6325 | 42.0296 | 110.6414 | 15.9659 | 19.8509 | 5.3309 | 110.6466 | 250.9503 | 186.097 | 249.1849 | 166.054
2012-10-31 08:21 | 24.3173 | 270.8075 | 205.9426 | 269.0188 | 186.2175 | 77.3208 | 0.014439 | 0.35654 | 0.005148 | 24.6926 | 2.6324 | 42.0281 | 110.6346 | 15.9657 | 19.8657 | 5.3305 | 110.6397 | 250.9418 | 186.0769 | 249.1531 | 166.3518
2012-10-31 08:21 | 24.3203 | 270.795 | 206.0125 | 269.0257 | 186.1616 | 77.3393 | 0.014423 | 0.35659 | 0.005143 | 24.7241 | 2.6324 | 42.0278 | 110.6325 | 15.9658 | 19.8888 | 5.3318 | 110.6376 | 250.9062 | 186.1237 | 249.1369 | 166.2728
2012-10-31 08:21 | 24.3166 | 270.7836 | 206.0246 | 269.0375 | 186.0834 | 77.326 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6284 | 41.9636 | 110.297 | 15.9655 | 19.9011 | 5.3309 | 110.3021 | 250.8825 | 186.1235 | 249.1364 | 166.1823
2012-10-31 08:21 | 24.3188 | 270.7858 | 206.0504 | 269.0359 | 186.0071 | 77.3202 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6262 | 41.9276 | 110.1116 | 15.965 | 19.8431 | 5.3305 | 110.1167 | 250.9427 | 186.2073 | 249.1928 | 166.164
2012-10-31 08:21 | 24.3061 | 270.7847 | 206.0023 | 269.0076 | 186.0336 | 77.3121 | 0.01442 | 0.35649 | 0.005141 | 24.7222 | 2.6253 | 41.9128 | 110.0353 | 15.9647 | 19.8465 | 5.3299 | 110.0404 | 250.9382 | 186.1558 | 249.1611 | 166.1871
2012-10-31 08:21 | 24.3218 | 270.8237 | 206.0219 | 269.0466 | 186.065 | 77.3116 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6253 | 41.9127 | 110.0355 | 15.9646 | 19.8542 | 5.3299 | 110.0406 | 250.9695 | 186.1677 | 249.1924 | 166.2108
2012-10-31 08:21 | 24.3106 | 270.7892 | 205.9831 | 269.0354 | 185.736 | 77.304 | 0.014404 | 0.35639 | 0.005133 | 24.7426 | 2.6257 | 41.9186 | 110.0663 | 15.9647 | 19.867 | 5.3293 | 110.0714 | 250.9222 | 186.1161 | 249.1684 | 165.869
2012-10-31 08:21 | 24.3084 | 270.7405 | 205.9416 | 269.006 | 185.157 | 77.3133 | 0.014404 | 0.35644 | 0.005134 | 24.7456 | 2.626 | 41.9234 | 110.0912 | 15.9647 | 19.8688 | 5.33 | 110.0964 | 250.8717 | 186.0728 | 249.1372 | 165.2882
2012-10-31 08:21 | 24.2986 | 270.7617 | 205.8176 | 269.0351 | 185.1315 | 77.3127 | 0.014417 | 0.35639 | 0.005138 | 24.7203 | 2.6264 | 41.9302 | 110.1272 | 15.9647 | 19.859 | 5.3299 | 110.1324 | 250.9027 | 185.9586 | 249.1761 | 165.2725
2012-10-31 08:21 | 24.2956 | 270.7548 | 205.7319 | 268.9971 | 185.5837 | 77.3064 | 0.014398 | 0.35629 | 0.00513 | 24.7459 | 2.627 | 41.9399 | 110.1776 | 15.9647 | 19.828 | 5.3295 | 110.1827 | 250.9268 | 185.9039 | 249.1691 | 165.7557
2012-10-31 08:21 | 24.2941 | 270.7378 | 205.7501 | 269.0228 | 185.5704 | 77.3069 | 0.014398 | 0.35629 | 0.00513 | 24.7459 | 2.6303 | 41.9931 | 110.4549 | 15.965 | 19.8305 | 5.3295 | 110.4601 | 250.9073 | 185.9196 | 249.1923 | 165.7399
2012-10-31 08:21 | 24.2852 | 270.7483 | 205.7097 | 268.9751 | 185.3614 | 77.3277 | 0.014411 | 0.35626 | 0.005134 | 24.7216 | 2.6331 | 42.0383 | 110.69 | 15.9655 | 19.8537 | 5.331 | 110.6951 | 250.8946 | 185.856 | 249.1214 | 165.5077
2012-10-31 08:21 | 24.2829 | 270.7382 | 205.7074 | 268.9767 | 185.0531 | 77.3156 | 0.014395 | 0.35625 | 0.005128 | 24.748 | 2.634 | 42.0528 | 110.7659 | 15.9656 | 19.8514 | 5.3301 | 110.771 | 250.8868 | 185.856 | 249.1253 | 165.2017
2012-10-31 08:21 | 24.2747 | 270.73 | 205.6086 | 268.9646 | 185.0331 | 77.3231 | 0.014401 | 0.35629 | 0.005131 | 24.7408 | 2.6347 | 42.0651 | 110.8297 | 15.9657 | 19.8713 | 5.3307 | 110.8348 | 250.8587 | 185.7373 | 249.0933 | 165.1618
2012-10-31 08:21 | 24.2687 | 270.7202 | 205.5593 | 268.9741 | 185.3527 | 77.3266 | 0.014404 | 0.35632 | 0.005132 | 24.7376 | 2.6352 | 42.0736 | 110.873 | 15.9659 | 19.8813 | 5.3309 | 110.8781 | 250.8389 | 185.678 | 249.0928 | 165.4714
2012-10-31 08:21 | 24.2672 | 270.7923 | 205.5421 | 268.9299 | 185.5121 | 77.3254 | 0.014417 | 0.35635 | 0.005137 | 24.7173 | 2.6355 | 42.0779 | 110.896 | 15.9659 | 19.9199 | 5.3308 | 110.9011 | 250.8724 | 185.6222 | 249.01 | 165.5922
2012-10-31 08:21 | 24.2665 | 270.7373 | 205.5414 | 268.9641 | 185.6644 | 77.3196 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.6356 | 42.0806 | 110.9097 | 15.9659 | 19.9152 | 5.3304 | 110.9148 | 250.8221 | 185.6262 | 249.0489 | 165.7492
2012-10-31 08:21 | 24.2642 | 270.7583 | 205.5784 | 268.9735 | 185.8387 | 77.3254 | 0.014401 | 0.35631 | 0.005131 | 24.7418 | 2.6357 | 42.0815 | 110.9142 | 15.966 | 19.945 | 5.3308 | 110.9193 | 250.8133 | 185.6334 | 249.0285 | 165.8937
2012-10-31 08:21 | 24.2627 | 270.7529 | 205.6281 | 268.9875 | 185.7312 | 77.322 | 0.014411 | 0.35631 | 0.005135 | 24.7246 | 2.6358 | 42.0824 | 110.9191 | 15.966 | 19.9275 | 5.3306 | 110.9242 | 250.8254 | 185.7006 | 249.06 | 165.8037
2012-10-31 08:21 | 24.2575 | 270.7477 | 205.6269 | 268.9357 | 185.6201 | 77.3254 | 0.014433 | 0.35639 | 0.005144 | 24.6929 | 2.6357 | 42.0825 | 110.9186 | 15.9661 | 19.9303 | 5.3308 | 110.9237 | 250.8174 | 185.6966 | 249.0054 | 165.6898
2012-10-31 08:21 | 24.2612 | 270.7282 | 205.6109 | 268.9511 | 185.7297 | 77.3208 | 0.014417 | 0.35645 | 0.005139 | 24.7244 | 2.6357 | 42.0824 | 110.9184 | 15.9661 | 19.934 | 5.3305 | 110.9235 | 250.7942 | 185.6769 | 249.0171 | 165.7957
2012-10-31 08:21 | 24.2582 | 270.7252 | 205.6315 | 268.9364 | 185.868 | 77.3272 | 0.014398 | 0.35649 | 0.005133 | 24.76 | 2.6357 | 42.0818 | 110.9152 | 15.9661 | 19.923 | 5.3309 | 110.9203 | 250.8022 | 185.7085 | 249.0134 | 165.945
2012-10-31 08:22 | 24.2672 | 270.7303 | 205.6799 | 268.9571 | 185.7436 | 77.3168 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6357 | 42.081 | 110.9119 | 15.966 | 19.948 | 5.3302 | 110.917 | 250.7823 | 185.7319 | 249.0091 | 165.7956
2012-10-31 08:22 | 24.253 | 270.7277 | 205.6578 | 268.939 | 185.6195 | 77.3347 | 0.014414 | 0.35639 | 0.005137 | 24.7255 | 2.6357 | 42.0815 | 110.9144 | 15.9659 | 19.8857 | 5.3315 | 110.9195 | 250.842 | 185.7721 | 249.0533 | 165.7338
2012-10-31 08:22 | 24.2597 | 270.7034 | 205.6645 | 268.9341 | 185.7675 | 77.3399 | 0.014411 | 0.35641 | 0.005136 | 24.7316 | 2.6356 | 42.0805 | 110.9086 | 15.966 | 19.9285 | 5.3318 | 110.9138 | 250.7749 | 185.736 | 249.0056 | 165.839
2012-10-31 08:22 | 24.2642 | 270.7467 | 205.7241 | 268.9541 | 185.874 | 77.3503 | 0.014411 | 0.35641 | 0.005136 | 24.7316 | 2.6356 | 42.0808 | 110.9101 | 15.966 | 19.9169 | 5.3325 | 110.9152 | 250.8298 | 185.8072 | 249.0372 | 165.9571
2012-10-31 08:22 | 24.262 | 270.7406 | 205.7377 | 268.948 | 185.966 | 77.3416 | 0.014414 | 0.35645 | 0.005138 | 24.7295 | 2.6356 | 42.0798 | 110.9042 | 15.9661 | 19.9027 | 5.3319 | 110.9093 | 250.8379 | 185.835 | 249.0453 | 166.0633
2012-10-31 08:22 | 24.2642 | 270.6652 | 205.7596 | 268.9386 | 185.9211 | 77.3491 | 0.014417 | 0.35636 | 0.005138 | 24.7183 | 2.6355 | 42.0784 | 110.8961 | 15.9662 | 19.929 | 5.3324 | 110.9012 | 250.7362 | 185.8306 | 249.0096 | 165.9921
2012-10-31 08:22 | 24.2552 | 270.7222 | 205.7978 | 268.9528 | 185.9553 | 77.3468 | 0.01442 | 0.35646 | 0.00514 | 24.7202 | 2.6355 | 42.078 | 110.8948 | 15.9661 | 19.8999 | 5.3323 | 110.9 | 250.8223 | 185.8979 | 249.0529 | 166.0554
2012-10-31 08:22 | 24.2657 | 270.6667 | 205.7886 | 268.9401 | 186.0756 | 77.348 | 0.01442 | 0.35638 | 0.005139 | 24.7141 | 2.6354 | 42.0766 | 110.8871 | 15.9662 | 19.8984 | 5.3324 | 110.8923 | 250.7683 | 185.8902 | 249.0417 | 166.1772
2012-10-31 08:22 | 24.2732 | 270.7053 | 205.8001 | 268.9204 | 186.1224 | 77.3445 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6353 | 42.0752 | 110.8793 | 15.9662 | 19.9059 | 5.3321 | 110.8845 | 250.7994 | 185.8942 | 249.0145 | 166.2165
2012-10-31 08:22 | 24.2792 | 270.6764 | 205.873 | 268.9536 | 186.046 | 77.3416 | 0.014417 | 0.35646 | 0.005139 | 24.7253 | 2.6352 | 42.074 | 110.8732 | 15.9662 | 19.9119 | 5.3319 | 110.8783 | 250.7645 | 185.9611 | 249.0417 | 166.1341
2012-10-31 08:22 | 24.2739 | 270.6943 | 205.8716 | 268.9444 | 186.1976 | 77.3422 | 0.014417 | 0.35645 | 0.005139 | 24.7244 | 2.6351 | 42.0722 | 110.8637 | 15.9662 | 19.8945 | 5.332 | 110.8688 | 250.7998 | 185.9771 | 249.0499 | 166.3031
2012-10-31 08:22 | 24.2769 | 270.7012 | 205.9337 | 268.9707 | 185.9377 | 77.3555 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6351 | 42.0716 | 110.8608 | 15.9662 | 19.9096 | 5.3329 | 110.866 | 250.7916 | 186.0241 | 249.0611 | 166.0281
2012-10-31 08:22 | 24.2725 | 270.6735 | 205.9135 | 268.9469 | 185.9883 | 77.3514 | 0.014423 | 0.35644 | 0.005141 | 24.713 | 2.635 | 42.0705 | 110.8543 | 15.9662 | 19.865 | 5.3326 | 110.8595 | 250.8085 | 186.0485 | 249.0819 | 166.1233
2012-10-31 08:22 | 24.2822 | 270.7104 | 205.8917 | 268.9643 | 186.0725 | 77.3428 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6349 | 42.0693 | 110.8487 | 15.9662 | 19.8788 | 5.332 | 110.8538 | 250.8316 | 186.0129 | 249.0855 | 166.1937
2012-10-31 08:22 | 24.2829 | 270.7111 | 205.9318 | 268.9495 | 185.9869 | 77.3526 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6349 | 42.0682 | 110.8435 | 15.9661 | 19.9075 | 5.3327 | 110.8487 | 250.8036 | 186.0243 | 249.042 | 166.0794
2012-10-31 08:22 | 24.2837 | 270.7119 | 205.9169 | 268.9658 | 186.1486 | 77.3555 | 0.01442 | 0.35644 | 0.00514 | 24.7182 | 2.6348 | 42.0676 | 110.8401 | 15.9661 | 19.8923 | 5.3329 | 110.8452 | 250.8196 | 186.0246 | 249.0735 | 166.2563
2012-10-31 08:22 | 24.2762 | 270.6695 | 205.9684 | 268.9506 | 186.0587 | 77.3428 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6347 | 42.0663 | 110.8317 | 15.9663 | 19.8848 | 5.332 | 110.8369 | 250.7847 | 186.0836 | 249.0658 | 166.1739
2012-10-31 08:22 | 24.2897 | 270.7218 | 205.9898 | 269.0184 | 185.9819 | 77.3509 | 0.014401 | 0.35652 | 0.005134 | 24.7568 | 2.6346 | 42.0647 | 110.824 | 15.9662 | 19.8863 | 5.3326 | 110.8291 | 250.8355 | 186.1035 | 249.1321 | 166.0956
2012-10-31 08:22 | 24.2844 | 270.7475 | 205.9451 | 268.9549 | 185.9962 | 77.3514 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.6346 | 42.0642 | 110.8208 | 15.9663 | 19.8689 | 5.3326 | 110.8259 | 250.8786 | 186.0762 | 249.086 | 166.1273
2012-10-31 08:22 | 24.2889 | 270.7093 | 205.9378 | 268.9904 | 186.0596 | 77.3509 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6345 | 42.0625 | 110.813 | 15.9661 | 19.8935 | 5.3326 | 110.8182 | 250.8158 | 186.0443 | 249.0969 | 166.1661
2012-10-31 08:22 | 24.2829 | 270.7111 | 205.9633 | 268.9573 | 186.1988 | 77.3589 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6344 | 42.0617 | 110.8081 | 15.9662 | 19.8594 | 5.3331 | 110.8132 | 250.8517 | 186.1039 | 249.0979 | 166.3394
2012-10-31 08:22 | 24.2949 | 270.6998 | 205.9871 | 268.9925 | 186.097 | 77.3549 | 0.01442 | 0.35659 | 0.005142 | 24.7292 | 2.6343 | 42.0602 | 110.7997 | 15.9663 | 19.8674 | 5.3328 | 110.8049 | 250.8324 | 186.1197 | 249.1251 | 166.2296
2012-10-31 08:22 | 24.2919 | 270.7162 | 206.0038 | 269.0128 | 186.0234 | 77.3561 | 0.014401 | 0.35654 | 0.005134 | 24.7578 | 2.6342 | 42.0584 | 110.7909 | 15.9662 | 19.9005 | 5.3329 | 110.796 | 250.8157 | 186.1033 | 249.1123 | 166.1229
2012-10-31 08:22 | 24.2956 | 270.7432 | 206.0351 | 269.0088 | 186.0702 | 77.3618 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6341 | 42.0568 | 110.7824 | 15.9662 | 19.9283 | 5.3333 | 110.7875 | 250.8149 | 186.1068 | 249.0805 | 166.1419
2012-10-31 08:23 | 24.2934 | 270.7216 | 205.9896 | 269.0182 | 185.9817 | 77.3462 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.634 | 42.0549 | 110.7728 | 15.9662 | 19.918 | 5.3322 | 110.7779 | 250.8036 | 186.0716 | 249.1002 | 166.0637
2012-10-31 08:23 | 24.2904 | 270.7108 | 205.9669 | 268.9725 | 185.5902 | 77.3462 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6339 | 42.0539 | 110.7678 | 15.9661 | 19.9431 | 5.3322 | 110.7729 | 250.7677 | 186.0238 | 249.0294 | 165.6471
2012-10-31 08:23 | 24.2971 | 270.702 | 205.9696 | 269.018 | 185.6989 | 77.3647 | 0.014417 | 0.35657 | 0.005141 | 24.7323 | 2.634 | 42.0542 | 110.7705 | 15.966 | 19.9177 | 5.3335 | 110.7756 | 250.7843 | 186.0519 | 249.1003 | 165.7812
2012-10-31 08:23 | 24.2986 | 270.7501 | 205.9003 | 269.0001 | 185.9437 | 77.3532 | 0.014414 | 0.35659 | 0.00514 | 24.7395 | 2.634 | 42.0543 | 110.7707 | 15.966 | 19.9473 | 5.3327 | 110.7759 | 250.8028 | 185.953 | 249.0528 | 165.9964
2012-10-31 08:23 | 24.3061 | 270.7808 | 205.9235 | 269.0309 | 185.8296 | 77.3485 | 0.014433 | 0.35652 | 0.005146 | 24.7019 | 2.6339 | 42.0533 | 110.7657 | 15.9659 | 19.9428 | 5.3324 | 110.7708 | 250.838 | 185.9807 | 249.0881 | 165.8868
2012-10-31 08:23 | 24.3084 | 270.756 | 205.9061 | 269.0293 | 186.0006 | 77.3601 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6338 | 42.0521 | 110.7586 | 15.9661 | 19.9531 | 5.3332 | 110.7637 | 250.8029 | 185.953 | 249.0762 | 166.0475
2012-10-31 08:23 | 24.3098 | 270.7263 | 205.9075 | 269.0152 | 186.108 | 77.3584 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6338 | 42.0512 | 110.7541 | 15.966 | 19.9545 | 5.3331 | 110.7592 | 250.7718 | 185.953 | 249.0607 | 166.1535
2012-10-31 08:23 | 24.3128 | 270.7526 | 205.9735 | 269.0415 | 186.2601 | 77.3549 | 0.01443 | 0.35648 | 0.005144 | 24.7041 | 2.6336 | 42.0486 | 110.7408 | 15.966 | 19.9575 | 5.3328 | 110.7459 | 250.7951 | 186.016 | 249.084 | 166.3026
2012-10-31 08:23 | 24.3128 | 270.7604 | 206.0208 | 269.0066 | 186.1306 | 77.3532 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6335 | 42.0469 | 110.7319 | 15.9659 | 19.9776 | 5.3327 | 110.7371 | 250.7828 | 186.0432 | 249.029 | 166.153
2012-10-31 08:23 | 24.3158 | 270.7634 | 206.0356 | 269.0329 | 186.0551 | 77.363 | 0.014439 | 0.35654 | 0.005148 | 24.6926 | 2.6335 | 42.0467 | 110.7308 | 15.966 | 19.9605 | 5.3334 | 110.736 | 250.8029 | 186.0751 | 249.0724 | 166.0946
2012-10-31 08:23 | 24.3121 | 270.7248 | 206.0043 | 269.0175 | 186.0279 | 77.363 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6335 | 42.0461 | 110.7282 | 15.9659 | 19.9608 | 5.3334 | 110.7333 | 250.764 | 186.0435 | 249.0567 | 166.0671
2012-10-31 08:23 | 24.3136 | 270.7806 | 205.998 | 269.019 | 185.8606 | 77.3578 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6334 | 42.0453 | 110.7241 | 15.9659 | 19.9342 | 5.333 | 110.7292 | 250.8464 | 186.0638 | 249.0848 | 165.9264
2012-10-31 08:23 | 24.3211 | 270.7803 | 205.97 | 269.0226 | 185.6405 | 77.3532 | 0.014404 | 0.35652 | 0.005135 | 24.7517 | 2.6334 | 42.0442 | 110.7183 | 15.9659 | 19.9498 | 5.3327 | 110.7235 | 250.8305 | 186.0202 | 249.0728 | 165.6907
2012-10-31 08:23 | 24.3248 | 270.784 | 205.9501 | 269.0186 | 185.7777 | 77.3491 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6333 | 42.0426 | 110.7092 | 15.966 | 19.9173 | 5.3324 | 110.7143 | 250.8667 | 186.0328 | 249.1013 | 165.8604
2012-10-31 08:23 | 24.3241 | 270.7562 | 205.9061 | 269.0412 | 185.7966 | 77.3468 | 0.01442 | 0.35648 | 0.00514 | 24.7212 | 2.6333 | 42.0421 | 110.7085 | 15.9657 | 19.9086 | 5.3323 | 110.7137 | 250.8476 | 185.9975 | 249.1326 | 165.888
2012-10-31 08:23 | 24.3278 | 270.7831 | 205.9216 | 269.0216 | 185.8513 | 77.3485 | 0.014423 | 0.35651 | 0.005142 | 24.718 | 2.6331 | 42.0402 | 110.6975 | 15.9658 | 19.9003 | 5.3324 | 110.7027 | 250.8828 | 186.0213 | 249.1213 | 165.951
2012-10-31 08:23 | 24.3263 | 270.7933 | 205.8768 | 269.0472 | 185.9832 | 77.3439 | 0.014404 | 0.35655 | 0.005136 | 24.7537 | 2.6331 | 42.04 | 110.6964 | 15.9658 | 19.8787 | 5.3321 | 110.7015 | 250.9146 | 185.9981 | 249.1685 | 166.1045
2012-10-31 08:23 | 24.3166 | 270.7719 | 205.9222 | 269.0104 | 185.9539 | 77.3578 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.633 | 42.0379 | 110.6856 | 15.9658 | 19.873 | 5.333 | 110.6907 | 250.8989 | 186.0492 | 249.1374 | 166.0809
2012-10-31 08:23 | 24.3203 | 270.764 | 205.9141 | 269.0218 | 186.1342 | 77.3595 | 0.014398 | 0.35658 | 0.005134 | 24.766 | 2.633 | 42.0382 | 110.6876 | 15.9658 | 19.9209 | 5.3332 | 110.6927 | 250.8431 | 185.9932 | 249.1009 | 166.2133
2012-10-31 08:23 | 24.3256 | 270.7964 | 205.9863 | 269.031 | 186.112 | 77.3462 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6329 | 42.0361 | 110.6772 | 15.9656 | 19.874 | 5.3322 | 110.6823 | 250.9224 | 186.1123 | 249.157 | 166.238
2012-10-31 08:23 | 24.3285 | 270.8226 | 205.9932 | 269.03 | 185.9422 | 77.3405 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6329 | 42.0356 | 110.6751 | 15.9656 | 19.9251 | 5.3319 | 110.6802 | 250.8975 | 186.0681 | 249.1049 | 166.0171
2012-10-31 08:23 | 24.3233 | 270.7825 | 205.9486 | 269.0287 | 185.9684 | 77.3607 | 0.014414 | 0.35648 | 0.005138 | 24.7315 | 2.6328 | 42.0346 | 110.6698 | 15.9656 | 19.9319 | 5.3332 | 110.675 | 250.8506 | 186.0167 | 249.0968 | 166.0365
2012-10-31 08:23 | 24.3256 | 270.8275 | 205.9312 | 269.0465 | 186.1159 | 77.3589 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6328 | 42.0344 | 110.6693 | 15.9655 | 19.9141 | 5.3331 | 110.6745 | 250.9134 | 186.0171 | 249.1324 | 166.2018
2012-10-31 08:24 | 24.3248 | 270.7956 | 205.9777 | 269.0613 | 186.1269 | 77.3514 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6328 | 42.034 | 110.6675 | 15.9655 | 19.9334 | 5.3326 | 110.6726 | 250.8622 | 186.0443 | 249.1279 | 166.1935
2012-10-31 08:24 | 24.3278 | 270.8064 | 205.9846 | 269.041 | 186.2359 | 77.3647 | 0.014423 | 0.35651 | 0.005142 | 24.718 | 2.6327 | 42.0321 | 110.6572 | 15.9655 | 19.9364 | 5.3335 | 110.6624 | 250.87 | 186.0482 | 249.1046 | 166.2995
2012-10-31 08:24 | 24.3278 | 270.7754 | 206.0003 | 269.0449 | 186.1652 | 77.3618 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6326 | 42.0312 | 110.6524 | 15.9655 | 19.9083 | 5.3333 | 110.6575 | 250.8671 | 186.092 | 249.1366 | 166.2569
2012-10-31 08:24 | 24.3315 | 270.814 | 206.0119 | 269.0486 | 186.1807 | 77.3607 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6325 | 42.0297 | 110.6449 | 15.9654 | 19.9561 | 5.3332 | 110.6501 | 250.8579 | 186.0558 | 249.0925 | 166.2246
2012-10-31 08:24 | 24.3211 | 270.7803 | 206.037 | 269.0265 | 186.0996 | 77.348 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6326 | 42.03 | 110.6466 | 15.9654 | 19.9096 | 5.3324 | 110.6517 | 250.8707 | 186.1274 | 249.1169 | 166.19
2012-10-31 08:24 | 24.3278 | 270.8336 | 206.0358 | 269.0371 | 185.7963 | 77.363 | 0.014401 | 0.35655 | 0.005135 | 24.7588 | 2.6325 | 42.0289 | 110.6418 | 15.9653 | 19.9043 | 5.3334 | 110.6469 | 250.9293 | 186.1315 | 249.1328 | 165.892
2012-10-31 08:24 | 24.3308 | 270.8404 | 205.96 | 269.0246 | 185.8307 | 77.3561 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6304 | 41.9955 | 110.4668 | 15.9652 | 19.8832 | 5.3329 | 110.4719 | 250.9572 | 186.0768 | 249.1414 | 165.9475
2012-10-31 08:24 | 24.3338 | 270.8202 | 205.9512 | 269.0276 | 185.9122 | 77.3537 | 0.014401 | 0.35649 | 0.005134 | 24.7548 | 2.6266 | 41.9321 | 110.1371 | 15.9646 | 19.8902 | 5.3328 | 110.1422 | 250.93 | 186.061 | 249.1374 | 166.022
2012-10-31 08:24 | 24.3353 | 270.7984 | 205.933 | 269.0446 | 186.208 | 77.3474 | 0.014401 | 0.35634 | 0.005132 | 24.7438 | 2.626 | 41.9226 | 110.087 | 15.9647 | 19.8636 | 5.3323 | 110.0921 | 250.9348 | 186.0694 | 249.181 | 166.3444
2012-10-31 08:24 | 24.3196 | 270.7749 | 205.9173 | 269.0328 | 186.106 | 77.3428 | 0.014417 | 0.35635 | 0.005137 | 24.7173 | 2.6256 | 41.9172 | 110.0597 | 15.9646 | 19.876 | 5.332 | 110.0648 | 250.8989 | 186.0413 | 249.1568 | 166.23
2012-10-31 08:24 | 24.3203 | 270.8067 | 205.9535 | 269.0412 | 186.6758 | 77.3422 | 0.014417 | 0.35626 | 0.005136 | 24.7113 | 2.6257 | 41.9187 | 110.0678 | 15.9645 | 19.8727 | 5.332 | 110.0729 | 250.934 | 186.0808 | 249.1685 | 166.8031
2012-10-31 08:24 | 24.3128 | 270.8108 | 206.0444 | 269.0104 | 186.6997 | 77.3462 | 0.014398 | 0.35631 | 0.00513 | 24.7469 | 2.6261 | 41.9242 | 110.0962 | 15.9645 | 19.8692 | 5.3322 | 110.1014 | 250.9416 | 186.1752 | 249.1412 | 166.8305
2012-10-31 08:24 | 24.3106 | 270.8086 | 206.0658 | 269.0315 | 186.8545 | 77.3451 | 0.014392 | 0.3562 | 0.005127 | 24.7502 | 2.6265 | 41.9305 | 110.1296 | 15.9645 | 19.859 | 5.3322 | 110.1347 | 250.9496 | 186.2068 | 249.1725 | 166.9955
2012-10-31 08:24 | 24.3076 | 270.7746 | 206.181 | 269.0169 | 187.1419 | 77.3457 | 0.014395 | 0.35615 | 0.005127 | 24.741 | 2.6267 | 41.9346 | 110.1511 | 15.9645 | 19.8761 | 5.3322 | 110.1562 | 250.8985 | 186.3049 | 249.1408 | 167.2658
2012-10-31 08:24 | 24.2971 | 270.7796 | 206.2768 | 269.0219 | 187.5789 | 77.3306 | 0.014404 | 0.35616 | 0.00513 | 24.7266 | 2.628 | 41.955 | 110.2566 | 15.9648 | 19.9097 | 5.3312 | 110.2617 | 250.8699 | 186.3671 | 249.1122 | 167.6692
2012-10-31 08:24 | 24.3039 | 270.8252 | 206.4175 | 269.0015 | 187.2128 | 77.3387 | 0.014398 | 0.35619 | 0.005128 | 24.7389 | 2.6325 | 42.0282 | 110.6384 | 15.9653 | 19.8684 | 5.3317 | 110.6435 | 250.9568 | 186.5491 | 249.1331 | 167.3444
2012-10-31 08:24 | 24.3039 | 270.8097 | 206.445 | 269.0287 | 186.4906 | 77.3601 | 0.014398 | 0.35619 | 0.005128 | 24.7389 | 2.6334 | 42.044 | 110.72 | 15.9655 | 19.8964 | 5.3332 | 110.7251 | 250.9133 | 186.5486 | 249.1323 | 166.5942
2012-10-31 08:24 | 24.2934 | 270.8341 | 206.3715 | 268.9484 | 186.6685 | 77.3543 | 0.014404 | 0.35626 | 0.005132 | 24.7336 | 2.6342 | 42.0572 | 110.7888 | 15.9656 | 19.8378 | 5.3328 | 110.7939 | 250.9963 | 186.5337 | 249.1106 | 166.8307
2012-10-31 08:24 | 24.2979 | 270.8114 | 206.3563 | 268.9994 | 186.724 | 77.3607 | 0.014386 | 0.35628 | 0.005125 | 24.7655 | 2.6348 | 42.0668 | 110.8385 | 15.9657 | 19.8624 | 5.3332 | 110.8436 | 250.949 | 186.4939 | 249.137 | 166.8616
2012-10-31 08:24 | 24.2986 | 270.7772 | 206.3373 | 268.9807 | 186.5677 | 77.3578 | 0.014404 | 0.35628 | 0.005132 | 24.7346 | 2.6352 | 42.0731 | 110.8707 | 15.9659 | 19.851 | 5.333 | 110.8758 | 250.9262 | 186.4863 | 249.1297 | 166.7167
2012-10-31 08:24 | 24.2926 | 270.8488 | 206.3077 | 268.9553 | 186.2948 | 77.3636 | 0.014395 | 0.35631 | 0.005129 | 24.7521 | 2.6354 | 42.0769 | 110.8898 | 15.966 | 19.8169 | 5.3334 | 110.8949 | 251.0319 | 186.4908 | 249.1384 | 166.4779
2012-10-31 08:24 | 24.2926 | 270.8449 | 206.2447 | 268.9553 | 186.4283 | 77.352 | 0.014395 | 0.35635 | 0.00513 | 24.7551 | 2.6355 | 42.0784 | 110.8974 | 15.966 | 19.829 | 5.3326 | 110.9025 | 251.0159 | 186.4157 | 249.1263 | 166.5993
2012-10-31 08:24 | 24.2964 | 270.8565 | 206.2209 | 268.9475 | 186.4752 | 77.3561 | 0.014401 | 0.35635 | 0.005132 | 24.7448 | 2.6356 | 42.0807 | 110.9089 | 15.9661 | 19.8127 | 5.3329 | 110.9141 | 251.0438 | 186.4082 | 249.1348 | 166.6625
2012-10-31 08:24 | 24.2979 | 270.8502 | 206.1831 | 268.9723 | 186.5042 | 77.3584 | 0.014398 | 0.35636 | 0.005131 | 24.7509 | 2.6356 | 42.0807 | 110.9089 | 15.9661 | 19.7701 | 5.3331 | 110.9141 | 251.0801 | 186.413 | 249.2022 | 166.7341
2012-10-31 08:25 | 24.2822 | 270.8423 | 206.1752 | 268.9372 | 186.567 | 77.3717 | 0.014398 | 0.35642 | 0.005132 | 24.755 | 2.6356 | 42.0809 | 110.91 | 15.9661 | 19.8186 | 5.334 | 110.9152 | 251.0237 | 186.3566 | 249.1186 | 166.7484
2012-10-31 08:25 | 24.2926 | 270.8604 | 206.2053 | 268.9747 | 186.3616 | 77.3746 | 0.014417 | 0.35639 | 0.005138 | 24.7203 | 2.6356 | 42.0809 | 110.9097 | 15.9661 | 19.7688 | 5.3342 | 110.9148 | 251.0916 | 186.4365 | 249.2059 | 166.5928
2012-10-31 08:25 | 24.2844 | 270.8289 | 206.1696 | 268.9394 | 186.1571 | 77.3682 | 0.014398 | 0.35641 | 0.005132 | 24.7539 | 2.6356 | 42.0808 | 110.9096 | 15.9661 | 19.7646 | 5.3338 | 110.9148 | 251.0643 | 186.405 | 249.1748 | 166.3925
2012-10-31 08:25 | 24.2762 | 270.8479 | 206.1181 | 268.9855 | 186.2627 | 77.3665 | 0.014398 | 0.35648 | 0.005133 | 24.759 | 2.6355 | 42.0792 | 110.9008 | 15.9662 | 19.7323 | 5.3336 | 110.9059 | 251.1156 | 186.3858 | 249.2532 | 166.5304
2012-10-31 08:25 | 24.2807 | 270.8291 | 206.1029 | 268.9706 | 186.177 | 77.3659 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.6355 | 42.0788 | 110.8992 | 15.9661 | 19.7609 | 5.3336 | 110.9043 | 251.0682 | 186.342 | 249.2097 | 166.4161
2012-10-31 08:25 | 24.2807 | 270.8136 | 206.1068 | 268.9551 | 186.385 | 77.374 | 0.014411 | 0.35646 | 0.005137 | 24.7356 | 2.6355 | 42.0783 | 110.8969 | 15.9661 | 19.7529 | 5.3342 | 110.902 | 251.0607 | 186.3539 | 249.2022 | 166.6321
2012-10-31 08:25 | 24.2754 | 270.8704 | 206.1488 | 268.9575 | 186.4699 | 77.3636 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6355 | 42.0779 | 110.8942 | 15.9661 | 19.7395 | 5.3334 | 110.8994 | 251.1309 | 186.4093 | 249.218 | 166.7304
2012-10-31 08:25 | 24.2739 | 270.8262 | 206.163 | 268.9599 | 186.4527 | 77.363 | 0.014395 | 0.35651 | 0.005132 | 24.7661 | 2.6354 | 42.0775 | 110.8923 | 15.9661 | 19.7099 | 5.3334 | 110.8975 | 251.1163 | 186.4531 | 249.25 | 166.7428
2012-10-31 08:25 | 24.2702 | 270.838 | 206.1711 | 268.9446 | 186.4255 | 77.3676 | 0.014404 | 0.35654 | 0.005136 | 24.7526 | 2.6353 | 42.0766 | 110.8864 | 15.9662 | 19.7102 | 5.3337 | 110.8915 | 251.1278 | 186.4609 | 249.2344 | 166.7153
2012-10-31 08:25 | 24.2702 | 270.8574 | 206.1239 | 268.9678 | 186.2528 | 77.374 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6353 | 42.0759 | 110.8835 | 15.9662 | 19.7343 | 5.3342 | 110.8886 | 251.1231 | 186.3896 | 249.2335 | 166.5185
2012-10-31 08:25 | 24.2732 | 270.8876 | 206.0954 | 268.9708 | 186.2637 | 77.3688 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6352 | 42.0741 | 110.8735 | 15.9662 | 19.7454 | 5.3338 | 110.8786 | 251.1422 | 186.35 | 249.2254 | 166.5183
2012-10-31 08:25 | 24.2754 | 270.882 | 206.1173 | 268.9925 | 186.4935 | 77.3728 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.635 | 42.0711 | 110.8589 | 15.9661 | 19.7556 | 5.3341 | 110.864 | 251.1264 | 186.3617 | 249.2369 | 166.7379
2012-10-31 08:25 | 24.268 | 270.863 | 206.1217 | 268.9967 | 186.4233 | 77.3676 | 0.014404 | 0.35649 | 0.005135 | 24.7497 | 2.635 | 42.0705 | 110.8557 | 15.966 | 19.7642 | 5.3337 | 110.8608 | 251.0988 | 186.3575 | 249.2325 | 166.6591
2012-10-31 08:25 | 24.2627 | 270.8771 | 206.1557 | 268.9875 | 186.3748 | 77.3722 | 0.014404 | 0.35651 | 0.005135 | 24.7506 | 2.635 | 42.07 | 110.8538 | 15.9659 | 19.7389 | 5.334 | 110.8589 | 251.1382 | 186.4168 | 249.2486 | 166.6359
2012-10-31 08:25 | 24.262 | 270.8686 | 206.1393 | 268.9868 | 186.4408 | 77.3728 | 0.014398 | 0.35654 | 0.005133 | 24.763 | 2.635 | 42.0696 | 110.8519 | 15.9659 | 19.7703 | 5.3341 | 110.857 | 251.0983 | 186.369 | 249.2165 | 166.6705
2012-10-31 08:25 | 24.2635 | 270.8934 | 206.1526 | 268.9883 | 186.3168 | 77.3659 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6349 | 42.0683 | 110.8444 | 15.966 | 19.8159 | 5.3336 | 110.8495 | 251.0775 | 186.3367 | 249.1724 | 166.5009
2012-10-31 08:25 | 24.2635 | 270.8779 | 206.1684 | 269.0155 | 186.0891 | 77.3722 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6348 | 42.068 | 110.8425 | 15.966 | 19.7758 | 5.334 | 110.8476 | 251.1021 | 186.3926 | 249.2397 | 166.3133
2012-10-31 08:25 | 24.2657 | 270.8801 | 206.1233 | 269.0138 | 186.1384 | 77.3763 | 0.014404 | 0.35655 | 0.005136 | 24.7537 | 2.6347 | 42.0657 | 110.8307 | 15.966 | 19.7619 | 5.3343 | 110.8358 | 251.1182 | 186.3614 | 249.2519 | 166.3765
2012-10-31 08:25 | 24.2582 | 270.9075 | 206.0961 | 269.0024 | 185.9386 | 77.3676 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6346 | 42.0644 | 110.8233 | 15.9661 | 19.7745 | 5.3337 | 110.8284 | 251.133 | 186.3216 | 249.2279 | 166.1641
2012-10-31 08:25 | 24.2597 | 270.8314 | 206.0386 | 269.0195 | 186.0069 | 77.3769 | 0.014426 | 0.35655 | 0.005144 | 24.7159 | 2.6345 | 42.063 | 110.8163 | 15.966 | 19.772 | 5.3344 | 110.8214 | 251.0594 | 186.2666 | 249.2475 | 166.2349
2012-10-31 08:25 | 24.2635 | 270.8856 | 206.0424 | 269.0194 | 186.0342 | 77.3717 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6344 | 42.0614 | 110.8078 | 15.966 | 19.8079 | 5.334 | 110.813 | 251.0777 | 186.2345 | 249.2115 | 166.2263
2012-10-31 08:25 | 24.262 | 270.8841 | 206.0094 | 269.0295 | 186.2132 | 77.3815 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6344 | 42.0613 | 110.8076 | 15.966 | 19.7823 | 5.3347 | 110.8128 | 251.1018 | 186.2271 | 249.2472 | 166.4309
2012-10-31 08:25 | 24.2687 | 270.8869 | 206.02 | 268.9663 | 186.2356 | 77.3659 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6344 | 42.0605 | 110.8028 | 15.9661 | 19.785 | 5.3336 | 110.808 | 251.1019 | 186.235 | 249.1813 | 166.4506
2012-10-31 08:25 | 24.2672 | 270.8738 | 206.0657 | 269.0347 | 186.2106 | 77.3717 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6343 | 42.0591 | 110.7955 | 15.966 | 19.7835 | 5.334 | 110.8007 | 251.0903 | 186.2822 | 249.2512 | 166.4271
2012-10-31 08:25 | 24.2695 | 270.8722 | 206.0995 | 269.0293 | 186.2678 | 77.3763 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6342 | 42.0573 | 110.7862 | 15.966 | 19.7778 | 5.3343 | 110.7913 | 251.0944 | 186.3217 | 249.2515 | 166.49
2012-10-31 08:26 | 24.2642 | 270.8979 | 206.0942 | 269.0007 | 186.2821 | 77.3682 | 0.014414 | 0.35645 | 0.005138 | 24.7295 | 2.6341 | 42.0559 | 110.7791 | 15.966 | 19.8046 | 5.3338 | 110.7843 | 251.0933 | 186.2896 | 249.1961 | 166.4775
2012-10-31 08:26 | 24.2725 | 270.883 | 206.1144 | 269.0478 | 186.3336 | 77.3728 | 0.014414 | 0.35646 | 0.005138 | 24.7305 | 2.634 | 42.0542 | 110.7698 | 15.9661 | 19.8049 | 5.3341 | 110.775 | 251.0781 | 186.3095 | 249.2429 | 166.5287
2012-10-31 08:26 | 24.2747 | 270.8503 | 206.0969 | 269.0189 | 186.328 | 77.3722 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.634 | 42.0539 | 110.769 | 15.9659 | 19.8071 | 5.334 | 110.7742 | 251.0432 | 186.2898 | 249.2118 | 166.5209
2012-10-31 08:26 | 24.2732 | 270.9147 | 206.119 | 269.0601 | 186.1459 | 77.374 | 0.014408 | 0.35661 | 0.005138 | 24.7508 | 2.634 | 42.0539 | 110.7684 | 15.966 | 19.8176 | 5.3342 | 110.7735 | 251.0971 | 186.3014 | 249.2425 | 166.3283
2012-10-31 08:26 | 24.2739 | 270.865 | 206.1315 | 269.0181 | 186.3429 | 77.3757 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6339 | 42.0528 | 110.7636 | 15.9659 | 19.8183 | 5.3343 | 110.7687 | 251.0467 | 186.3132 | 249.1998 | 166.5246
2012-10-31 08:26 | 24.2687 | 270.8831 | 206.1696 | 269.0595 | 186.6085 | 77.3688 | 0.014411 | 0.35659 | 0.005139 | 24.7446 | 2.6339 | 42.0526 | 110.7621 | 15.9659 | 19.8131 | 5.3338 | 110.7672 | 251.07 | 186.3565 | 249.2464 | 166.7954
2012-10-31 08:26 | 24.2747 | 270.8968 | 206.2111 | 269.0461 | 186.4889 | 77.3786 | 0.014404 | 0.35657 | 0.005136 | 24.7547 | 2.6338 | 42.0512 | 110.7553 | 15.9659 | 19.8672 | 5.3345 | 110.7604 | 251.0296 | 186.3439 | 249.1789 | 166.6217
2012-10-31 08:26 | 24.271 | 270.8698 | 206.2231 | 269.054 | 186.4263 | 77.3728 | 0.014417 | 0.35657 | 0.005141 | 24.7323 | 2.6337 | 42.0497 | 110.7483 | 15.9657 | 19.8274 | 5.3341 | 110.7534 | 251.0424 | 186.3957 | 249.2266 | 166.5989
2012-10-31 08:26 | 24.2627 | 270.8809 | 206.1991 | 269.0768 | 186.4729 | 77.3798 | 0.014433 | 0.35658 | 0.005147 | 24.706 | 2.6337 | 42.0495 | 110.7465 | 15.9658 | 19.8432 | 5.3346 | 110.7517 | 251.0377 | 186.3559 | 249.2336 | 166.6297
2012-10-31 08:26 | 24.2777 | 270.8765 | 206.2652 | 269.0685 | 186.484 | 77.3803 | 0.01442 | 0.35661 | 0.005142 | 24.7302 | 2.6336 | 42.0478 | 110.7377 | 15.9658 | 19.8622 | 5.3346 | 110.7428 | 251.0143 | 186.403 | 249.2063 | 166.6218
2012-10-31 08:26 | 24.2695 | 270.9071 | 206.2374 | 269.0564 | 186.4876 | 77.3757 | 0.014404 | 0.35658 | 0.005136 | 24.7557 | 2.6336 | 42.0468 | 110.7325 | 15.9658 | 19.8661 | 5.3343 | 110.7376 | 251.041 | 186.3713 | 249.1903 | 166.6215
2012-10-31 08:26 | 24.2784 | 270.9354 | 206.3093 | 269.108 | 186.4926 | 77.3734 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6335 | 42.0454 | 110.7253 | 15.9658 | 19.8469 | 5.3341 | 110.7304 | 251.0885 | 186.4624 | 249.2611 | 166.6457
2012-10-31 08:26 | 24.271 | 270.9009 | 206.2743 | 269.0929 | 186.544 | 77.3769 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6333 | 42.0435 | 110.7147 | 15.9658 | 19.8555 | 5.3344 | 110.7198 | 251.0454 | 186.4188 | 249.2374 | 166.6885
2012-10-31 08:26 | 24.2769 | 270.9029 | 206.296 | 269.0832 | 186.6638 | 77.3694 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6333 | 42.0431 | 110.713 | 15.9658 | 19.9056 | 5.3338 | 110.7181 | 250.9973 | 186.3904 | 249.1776 | 166.7582
2012-10-31 08:26 | 24.268 | 270.9173 | 206.3697 | 269.1093 | 186.6666 | 77.3832 | 0.014423 | 0.35662 | 0.005144 | 24.7261 | 2.6332 | 42.0417 | 110.7057 | 15.9658 | 19.9247 | 5.3348 | 110.7108 | 250.9926 | 186.445 | 249.1846 | 166.7419
2012-10-31 08:26 | 24.2642 | 270.8941 | 206.3974 | 269.0744 | 186.5765 | 77.3699 | 0.01443 | 0.35655 | 0.005145 | 24.7091 | 2.6332 | 42.0411 | 110.7037 | 15.9656 | 19.9089 | 5.3339 | 110.7089 | 250.9852 | 186.4885 | 249.1655 | 166.6676
2012-10-31 08:26 | 24.268 | 270.9173 | 206.4327 | 269.086 | 186.4076 | 77.3641 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6332 | 42.0408 | 110.7021 | 15.9656 | 19.9167 | 5.3335 | 110.7072 | 251.0006 | 186.516 | 249.1693 | 166.4909
2012-10-31 08:26 | 24.2725 | 270.9256 | 206.3939 | 269.0944 | 186.4867 | 77.3722 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6332 | 42.0401 | 110.6984 | 15.9656 | 19.8931 | 5.334 | 110.7035 | 251.0325 | 186.5008 | 249.2013 | 166.5936
2012-10-31 08:26 | 24.271 | 270.8815 | 206.3767 | 269.0967 | 186.4969 | 77.3751 | 0.014417 | 0.35659 | 0.005141 | 24.7343 | 2.6331 | 42.0388 | 110.6913 | 15.9657 | 19.8916 | 5.3342 | 110.6965 | 250.9899 | 186.4851 | 249.2051 | 166.6053
2012-10-31 08:26 | 24.2725 | 270.9644 | 206.3703 | 269.0944 | 186.5495 | 77.3711 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.633 | 42.0384 | 110.689 | 15.9657 | 19.9252 | 5.334 | 110.6942 | 251.0392 | 186.4451 | 249.1692 | 166.6243
2012-10-31 08:26 | 24.2829 | 270.9011 | 206.4161 | 269.0931 | 186.3597 | 77.3699 | 0.014442 | 0.35654 | 0.005149 | 24.6875 | 2.633 | 42.0376 | 110.6864 | 15.9655 | 19.8915 | 5.3339 | 110.6915 | 251.0096 | 186.5246 | 249.2016 | 166.4682
2012-10-31 08:26 | 24.2747 | 270.9395 | 206.3607 | 269.1121 | 186.2377 | 77.3665 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6329 | 42.0362 | 110.6789 | 15.9655 | 19.8913 | 5.3336 | 110.6841 | 251.0482 | 186.4694 | 249.2208 | 166.3464
2012-10-31 08:26 | 24.2725 | 270.9489 | 206.3309 | 269.0749 | 186.2865 | 77.3746 | 0.014423 | 0.35649 | 0.005142 | 24.717 | 2.6329 | 42.0355 | 110.6751 | 15.9655 | 19.8811 | 5.3342 | 110.6803 | 251.0678 | 186.4498 | 249.1938 | 166.4054
2012-10-31 08:26 | 24.2695 | 270.9149 | 206.2964 | 269.1185 | 186.2403 | 77.3792 | 0.014414 | 0.35651 | 0.005139 | 24.7335 | 2.6329 | 42.0345 | 110.6708 | 15.9653 | 19.842 | 5.3345 | 110.6759 | 251.0729 | 186.4544 | 249.2765 | 166.3983
2012-10-31 08:26 | 24.2747 | 270.9162 | 206.3213 | 269.0771 | 186.116 | 77.3578 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6328 | 42.0333 | 110.6648 | 15.9653 | 19.9074 | 5.333 | 110.6699 | 251.0088 | 186.4139 | 249.1697 | 166.2086
2012-10-31 08:27 | 24.2807 | 270.9881 | 206.2092 | 269.1297 | 186.1731 | 77.3711 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6327 | 42.0322 | 110.659 | 15.9653 | 19.8813 | 5.334 | 110.6641 | 251.1068 | 186.3279 | 249.2484 | 166.2918
2012-10-31 08:27 | 24.271 | 270.9203 | 206.2664 | 269.1239 | 186.1908 | 77.367 | 0.014414 | 0.35649 | 0.005139 | 24.7325 | 2.6327 | 42.0318 | 110.6573 | 15.9653 | 19.8796 | 5.3337 | 110.6624 | 251.0407 | 186.3868 | 249.2443 | 166.3112
2012-10-31 08:27 | 24.2799 | 270.8865 | 206.2871 | 269.0901 | 186.3292 | 77.3659 | 0.014395 | 0.35654 | 0.005132 | 24.7681 | 2.6327 | 42.0311 | 110.6532 | 15.9653 | 19.9166 | 5.3336 | 110.6583 | 250.9699 | 186.3705 | 249.1735 | 166.4126
2012-10-31 08:27 | 24.2739 | 270.9038 | 206.2811 | 269.0841 | 186.3389 | 77.3543 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6326 | 42.0304 | 110.6493 | 15.9653 | 19.9306 | 5.3328 | 110.6544 | 250.9732 | 186.3505 | 249.1535 | 166.4083
2012-10-31 08:27 | 24.2837 | 270.8942 | 206.2752 | 269.0667 | 186.2153 | 77.3641 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6325 | 42.0288 | 110.6423 | 15.9652 | 19.9204 | 5.3335 | 110.6475 | 250.9738 | 186.3548 | 249.1463 | 166.2949
2012-10-31 08:27 | 24.2799 | 270.8865 | 206.2793 | 269.16 | 186.1958 | 77.3746 | 0.014411 | 0.35658 | 0.005139 | 24.7437 | 2.6324 | 42.0271 | 110.6324 | 15.9653 | 19.9206 | 5.3342 | 110.6375 | 250.9659 | 186.3587 | 249.2394 | 166.2752
2012-10-31 08:27 | 24.2807 | 270.8951 | 206.2367 | 269.1064 | 186.2241 | 77.3688 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6324 | 42.0265 | 110.6298 | 15.9652 | 19.9214 | 5.3338 | 110.635 | 250.9737 | 186.3153 | 249.185 | 166.3027
2012-10-31 08:27 | 24.2837 | 270.9136 | 206.224 | 269.0784 | 186.1996 | 77.3699 | 0.014404 | 0.35657 | 0.005136 | 24.7547 | 2.6269 | 41.9377 | 110.1665 | 15.9646 | 19.9404 | 5.3339 | 110.1717 | 250.9732 | 186.2836 | 249.138 | 166.2592
2012-10-31 08:27 | 24.2889 | 270.8955 | 206.2331 | 269.1379 | 186.1342 | 77.3653 | 0.014414 | 0.35651 | 0.005139 | 24.7335 | 2.6261 | 41.9247 | 110.0996 | 15.9645 | 19.9296 | 5.3336 | 110.1047 | 250.9659 | 186.3035 | 249.2083 | 166.2046
2012-10-31 08:27 | 24.2904 | 270.8892 | 206.211 | 269.1317 | 186.0611 | 77.3451 | 0.01442 | 0.35644 | 0.00514 | 24.7182 | 2.6255 | 41.9151 | 110.0498 | 15.9643 | 19.9271 | 5.3322 | 110.055 | 250.9621 | 186.2839 | 249.2046 | 166.134
2012-10-31 08:27 | 24.2792 | 270.878 | 206.1486 | 269.0816 | 185.4613 | 77.3566 | 0.014408 | 0.35641 | 0.005135 | 24.7367 | 2.6255 | 41.9131 | 110.0407 | 15.9641 | 19.9319 | 5.333 | 110.0459 | 250.9461 | 186.2167 | 249.1497 | 165.5294
2012-10-31 08:27 | 24.2911 | 270.8628 | 206.0385 | 269.0858 | 185.4379 | 77.3416 | 0.014395 | 0.35645 | 0.005131 | 24.7621 | 2.6255 | 41.9141 | 110.047 | 15.964 | 19.9559 | 5.3319 | 110.0522 | 250.9069 | 186.0826 | 249.1299 | 165.482
2012-10-31 08:27 | 24.2904 | 270.8427 | 206.0259 | 269.0773 | 185.4097 | 77.3589 | 0.014401 | 0.35638 | 0.005132 | 24.7468 | 2.6257 | 41.9174 | 110.0642 | 15.9641 | 19.9311 | 5.3331 | 110.0693 | 250.9116 | 186.0948 | 249.1462 | 165.4786
2012-10-31 08:27 | 24.2934 | 270.8535 | 206.0486 | 269.0881 | 185.8993 | 77.348 | 0.014401 | 0.35632 | 0.005131 | 24.7428 | 2.6264 | 41.9285 | 110.1227 | 15.964 | 19.9261 | 5.3324 | 110.1278 | 250.9274 | 186.1225 | 249.162 | 165.9732
2012-10-31 08:27 | 24.2911 | 270.8705 | 206.003 | 269.1013 | 185.9794 | 77.3462 | 0.014404 | 0.35632 | 0.005132 | 24.7376 | 2.6269 | 41.936 | 110.1615 | 15.9641 | 19.9198 | 5.3322 | 110.1667 | 250.9507 | 186.0832 | 249.1815 | 166.0596
2012-10-31 08:27 | 24.2934 | 270.8457 | 206.0093 | 269.0997 | 185.9425 | 77.348 | 0.014401 | 0.35625 | 0.00513 | 24.7377 | 2.6284 | 41.9607 | 110.2907 | 15.9642 | 19.9622 | 5.3324 | 110.2958 | 250.8835 | 186.0471 | 249.1375 | 165.9803
2012-10-31 08:27 | 24.2926 | 270.8604 | 206.0478 | 269.0562 | 186.1575 | 77.3468 | 0.014417 | 0.35631 | 0.005137 | 24.7143 | 2.6326 | 42.0293 | 110.6473 | 15.9648 | 19.9293 | 5.3323 | 110.6525 | 250.9311 | 186.1185 | 249.1269 | 166.2282
2012-10-31 08:27 | 24.2911 | 270.855 | 205.9912 | 269.0586 | 185.6969 | 77.3555 | 0.014401 | 0.35641 | 0.005133 | 24.7488 | 2.6335 | 42.0441 | 110.7236 | 15.9651 | 19.9157 | 5.3329 | 110.7287 | 250.9393 | 186.0755 | 249.1429 | 165.7812
2012-10-31 08:27 | 24.2934 | 270.8651 | 205.9226 | 269.0609 | 185.5265 | 77.363 | 0.014401 | 0.35635 | 0.005132 | 24.7448 | 2.6343 | 42.0577 | 110.7944 | 15.9651 | 19.9221 | 5.3334 | 110.7995 | 250.943 | 186.0005 | 249.1388 | 165.6044
2012-10-31 08:27 | 24.2971 | 270.8921 | 205.8948 | 269.0685 | 185.334 | 77.3682 | 0.014408 | 0.35638 | 0.005135 | 24.7347 | 2.635 | 42.0679 | 110.8474 | 15.9653 | 19.8696 | 5.3338 | 110.8525 | 251.0225 | 186.0252 | 249.1989 | 165.4644
2012-10-31 08:27 | 24.2874 | 270.8203 | 205.8339 | 269.0277 | 185.497 | 77.3589 | 0.014404 | 0.35644 | 0.005134 | 24.7456 | 2.6354 | 42.0742 | 110.8804 | 15.9653 | 19.908 | 5.3331 | 110.8855 | 250.9123 | 185.9259 | 249.1197 | 165.589
2012-10-31 08:27 | 24.2882 | 270.856 | 205.7914 | 269.0324 | 185.7921 | 77.3613 | 0.014408 | 0.35646 | 0.005136 | 24.7408 | 2.6356 | 42.0792 | 110.9052 | 15.9655 | 19.9329 | 5.3333 | 110.9103 | 250.9231 | 185.8585 | 249.0995 | 165.8592
2012-10-31 08:27 | 24.2897 | 270.8614 | 205.8166 | 269.0339 | 186.1585 | 77.3641 | 0.014408 | 0.35644 | 0.005136 | 24.7388 | 2.6357 | 42.0805 | 110.9113 | 15.9656 | 19.9103 | 5.3335 | 110.9164 | 250.9511 | 185.9063 | 249.1236 | 166.2482
2012-10-31 08:28 | 24.2934 | 270.8535 | 205.8675 | 268.9949 | 186.1544 | 77.3757 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6357 | 42.0811 | 110.9141 | 15.9657 | 19.9461 | 5.3343 | 110.9192 | 250.9074 | 185.9214 | 249.0488 | 166.2083
2012-10-31 08:28 | 24.2829 | 270.905 | 205.8964 | 269.0116 | 186.1125 | 77.3589 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.6357 | 42.0815 | 110.9155 | 15.9658 | 19.9075 | 5.3331 | 110.9206 | 250.9975 | 185.9889 | 249.1041 | 166.205
2012-10-31 08:28 | 24.2897 | 270.8304 | 205.9426 | 269.0378 | 186.1585 | 77.3682 | 0.014404 | 0.35652 | 0.005135 | 24.7517 | 2.6356 | 42.0803 | 110.9088 | 15.9658 | 19.9464 | 5.3338 | 110.9139 | 250.884 | 185.9962 | 249.0914 | 166.2121
2012-10-31 08:28 | 24.2911 | 270.8395 | 205.9676 | 269.0043 | 186.1403 | 77.3705 | 0.014398 | 0.35652 | 0.005133 | 24.762 | 2.6356 | 42.0797 | 110.9053 | 15.9659 | 19.8957 | 5.3339 | 110.9104 | 250.9438 | 186.0719 | 249.1086 | 166.2446
2012-10-31 08:28 | 24.2904 | 270.8388 | 205.9669 | 269.0191 | 186.1043 | 77.363 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6356 | 42.0791 | 110.9031 | 15.9658 | 19.8789 | 5.3334 | 110.9083 | 250.9599 | 186.088 | 249.1402 | 166.2254
2012-10-31 08:28 | 24.2956 | 270.8518 | 205.9878 | 269.001 | 186.2037 | 77.3665 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6356 | 42.079 | 110.9015 | 15.9659 | 19.9323 | 5.3336 | 110.9066 | 250.9195 | 186.0555 | 249.0687 | 166.2714
2012-10-31 08:28 | 24.2994 | 270.809 | 206.0389 | 269.0281 | 186.0936 | 77.3717 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6355 | 42.077 | 110.892 | 15.9658 | 19.9361 | 5.334 | 110.8972 | 250.8729 | 186.1028 | 249.092 | 166.1575
2012-10-31 08:28 | 24.2926 | 270.8022 | 205.9888 | 268.998 | 186.1379 | 77.3682 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6353 | 42.0753 | 110.8826 | 15.9658 | 19.9172 | 5.3338 | 110.8878 | 250.885 | 186.0716 | 249.0808 | 166.2207
2012-10-31 08:28 | 24.2956 | 270.7975 | 205.9996 | 269.0631 | 186.1723 | 77.3699 | 0.014401 | 0.35661 | 0.005136 | 24.7629 | 2.6353 | 42.075 | 110.8804 | 15.9659 | 19.9202 | 5.3339 | 110.8856 | 250.8773 | 186.0794 | 249.1429 | 166.2521
2012-10-31 08:28 | 24.2934 | 270.803 | 206.0486 | 269.0143 | 186.3074 | 77.3699 | 0.014414 | 0.35651 | 0.005139 | 24.7335 | 2.6353 | 42.0742 | 110.8764 | 15.9659 | 19.8699 | 5.3339 | 110.8816 | 250.9331 | 186.1787 | 249.1444 | 166.4375
2012-10-31 08:28 | 24.2979 | 270.8075 | 206.0807 | 269.0344 | 186.2766 | 77.3792 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6352 | 42.0742 | 110.876 | 15.9659 | 19.9105 | 5.3345 | 110.8811 | 250.897 | 186.1702 | 249.1239 | 166.3661
2012-10-31 08:28 | 24.3016 | 270.8267 | 206.0726 | 269.0381 | 186.4687 | 77.3705 | 0.014398 | 0.35658 | 0.005134 | 24.766 | 2.6352 | 42.0736 | 110.8737 | 15.9658 | 19.9262 | 5.3339 | 110.8788 | 250.9005 | 186.1464 | 249.1119 | 166.5425
2012-10-31 08:28 | 24.2964 | 270.8371 | 206.154 | 269.0367 | 186.5694 | 77.3821 | 0.014401 | 0.35655 | 0.005135 | 24.7588 | 2.6352 | 42.0728 | 110.8697 | 15.9658 | 19.8769 | 5.3347 | 110.8748 | 250.9602 | 186.2771 | 249.1598 | 166.6925
2012-10-31 08:28 | 24.2889 | 270.7908 | 206.1308 | 269.0487 | 186.5345 | 77.3832 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6351 | 42.0719 | 110.8648 | 15.9658 | 19.9095 | 5.3348 | 110.8699 | 250.8813 | 186.2213 | 249.1392 | 166.625
2012-10-31 08:28 | 24.2926 | 270.8177 | 206.2329 | 269.0485 | 186.6952 | 77.3688 | 0.014395 | 0.35657 | 0.005133 | 24.7701 | 2.6351 | 42.0708 | 110.8589 | 15.9658 | 19.8932 | 5.3338 | 110.864 | 250.9245 | 186.3397 | 249.1553 | 166.802
2012-10-31 08:28 | 24.2941 | 270.8425 | 206.2698 | 269.0422 | 186.6182 | 77.3832 | 0.014398 | 0.35655 | 0.005134 | 24.764 | 2.635 | 42.0698 | 110.8532 | 15.9659 | 19.8826 | 5.3348 | 110.8583 | 250.9599 | 186.3872 | 249.1596 | 166.7356
2012-10-31 08:28 | 24.2971 | 270.8145 | 206.2925 | 269.0569 | 186.3778 | 77.3676 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6349 | 42.0687 | 110.8476 | 15.9659 | 19.8816 | 5.3337 | 110.8527 | 250.9329 | 186.4109 | 249.1753 | 166.4962
2012-10-31 08:28 | 24.3046 | 270.8763 | 206.2449 | 269.076 | 186.3579 | 77.3786 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6349 | 42.0682 | 110.8453 | 15.9658 | 19.865 | 5.3345 | 110.8504 | 251.0113 | 186.3799 | 249.211 | 166.4929
2012-10-31 08:28 | 24.3001 | 270.8563 | 206.2246 | 269.0599 | 186.11 | 77.3902 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6348 | 42.0659 | 110.8334 | 15.9658 | 19.8445 | 5.3353 | 110.8385 | 251.0118 | 186.3801 | 249.2154 | 166.2655
2012-10-31 08:28 | 24.3009 | 270.8571 | 206.2058 | 269.0412 | 186.1972 | 77.3878 | 0.014414 | 0.35661 | 0.00514 | 24.7405 | 2.6347 | 42.0648 | 110.8276 | 15.9658 | 19.8654 | 5.3351 | 110.8328 | 250.9917 | 186.3404 | 249.1758 | 166.3318
2012-10-31 08:28 | 24.3091 | 270.8304 | 206.1785 | 269.0921 | 186.2721 | 77.3913 | 0.014401 | 0.35655 | 0.005135 | 24.7588 | 2.6346 | 42.0638 | 110.8217 | 15.9658 | 19.8695 | 5.3354 | 110.8268 | 250.9609 | 186.309 | 249.2226 | 166.4026
2012-10-31 08:28 | 24.3091 | 270.8187 | 206.1864 | 269.0766 | 186.2799 | 77.3757 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6346 | 42.0629 | 110.8179 | 15.9658 | 19.8615 | 5.3343 | 110.823 | 250.9572 | 186.3249 | 249.2151 | 166.4184
2012-10-31 08:28 | 24.3106 | 270.8396 | 206.1761 | 269.0626 | 186.3011 | 77.3757 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6345 | 42.0613 | 110.8099 | 15.9657 | 19.871 | 5.3343 | 110.8151 | 250.9686 | 186.3051 | 249.1916 | 166.4301
2012-10-31 08:29 | 24.3128 | 270.8729 | 206.2058 | 269.0376 | 186.264 | 77.3954 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6344 | 42.0598 | 110.8023 | 15.9656 | 19.8773 | 5.3356 | 110.8075 | 250.9956 | 186.3285 | 249.1603 | 166.3867
2012-10-31 08:29 | 24.3166 | 270.8611 | 206.127 | 269.0375 | 186.2639 | 77.3821 | 0.014404 | 0.35649 | 0.005135 | 24.7497 | 2.6343 | 42.0586 | 110.7961 | 15.9656 | 19.873 | 5.3347 | 110.8013 | 250.9881 | 186.254 | 249.1645 | 166.3909
2012-10-31 08:29 | 24.3039 | 270.8562 | 206.1694 | 269.0869 | 186.3101 | 77.374 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6342 | 42.0569 | 110.7873 | 15.9656 | 19.8483 | 5.3342 | 110.7925 | 251.0079 | 186.3211 | 249.2386 | 166.4618
2012-10-31 08:29 | 24.3084 | 270.8646 | 206.1818 | 269.0914 | 186.3656 | 77.385 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6341 | 42.0555 | 110.7803 | 15.9655 | 19.8488 | 5.3349 | 110.7854 | 251.0158 | 186.333 | 249.2426 | 166.5168
2012-10-31 08:29 | 24.3084 | 270.8568 | 206.1936 | 269.072 | 186.3146 | 77.3734 | 0.014414 | 0.35662 | 0.00514 | 24.7415 | 2.634 | 42.0541 | 110.7726 | 15.9656 | 19.8207 | 5.3341 | 110.7777 | 251.0361 | 186.3729 | 249.2513 | 166.4939
2012-10-31 08:29 | 24.3106 | 270.8668 | 206.1643 | 269.1169 | 186.3325 | 77.3769 | 0.014404 | 0.35649 | 0.005135 | 24.7497 | 2.634 | 42.0527 | 110.7661 | 15.9654 | 19.8109 | 5.3344 | 110.7712 | 251.0559 | 186.3534 | 249.306 | 166.5216
2012-10-31 08:29 | 24.3084 | 270.9072 | 206.1857 | 269.0837 | 186.1694 | 77.3884 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6339 | 42.0516 | 110.7604 | 15.9654 | 19.8207 | 5.3352 | 110.7655 | 251.0865 | 186.365 | 249.263 | 166.3487
2012-10-31 08:29 | 24.3076 | 270.8754 | 206.1849 | 269.1295 | 186.1921 | 77.3757 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6339 | 42.0517 | 110.7617 | 15.9653 | 19.8279 | 5.3343 | 110.7668 | 251.0475 | 186.357 | 249.3016 | 166.3642
2012-10-31 08:29 | 24.3113 | 270.8946 | 206.1689 | 269.1448 | 186.4195 | 77.3826 | 0.014417 | 0.35662 | 0.005141 | 24.7364 | 2.6338 | 42.0505 | 110.7544 | 15.9654 | 19.7835 | 5.3348 | 110.7595 | 251.1111 | 186.3854 | 249.3613 | 166.636
2012-10-31 08:29 | 24.3106 | 270.8939 | 206.1525 | 269.1169 | 186.4031 | 77.367 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6338 | 42.0498 | 110.7514 | 15.9653 | 19.8349 | 5.3337 | 110.7566 | 251.059 | 186.3176 | 249.282 | 166.5682
2012-10-31 08:29 | 24.2964 | 270.8681 | 206.1855 | 269.1299 | 186.2908 | 77.3815 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6337 | 42.0482 | 110.7428 | 15.9654 | 19.8368 | 5.3347 | 110.748 | 251.0313 | 186.3487 | 249.2931 | 166.454
2012-10-31 08:29 | 24.3084 | 270.8878 | 206.229 | 269.1341 | 186.3891 | 77.3722 | 0.014411 | 0.35661 | 0.005139 | 24.7457 | 2.6336 | 42.0469 | 110.7363 | 15.9653 | 19.8889 | 5.334 | 110.7414 | 250.9989 | 186.3401 | 249.2452 | 166.5002
2012-10-31 08:29 | 24.3084 | 270.9305 | 206.2329 | 269.1225 | 186.2792 | 77.3746 | 0.014426 | 0.35657 | 0.005144 | 24.7169 | 2.6336 | 42.0458 | 110.7306 | 15.9653 | 19.8287 | 5.3342 | 110.7358 | 251.1018 | 186.4042 | 249.2938 | 166.4505
2012-10-31 08:29 | 24.3076 | 270.8909 | 206.244 | 269.1489 | 186.2078 | 77.3809 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6336 | 42.0453 | 110.7286 | 15.9653 | 19.856 | 5.3346 | 110.7337 | 251.0349 | 186.388 | 249.2929 | 166.3518
2012-10-31 08:29 | 24.3061 | 270.8972 | 206.1873 | 269.1085 | 186.2887 | 77.3751 | 0.014404 | 0.35655 | 0.005136 | 24.7537 | 2.6334 | 42.0434 | 110.7192 | 15.9652 | 19.8665 | 5.3342 | 110.7243 | 251.0307 | 186.3208 | 249.242 | 166.4222
2012-10-31 08:29 | 24.3166 | 270.8728 | 206.2018 | 269.1656 | 186.3188 | 77.378 | 0.014404 | 0.35659 | 0.005136 | 24.7567 | 2.6333 | 42.0417 | 110.71 | 15.9651 | 19.857 | 5.3344 | 110.7152 | 251.0158 | 186.3448 | 249.3086 | 166.4618
2012-10-31 08:29 | 24.3098 | 270.8737 | 206.2225 | 269.1045 | 186.2179 | 77.3705 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6333 | 42.0408 | 110.7056 | 15.9652 | 19.8422 | 5.3339 | 110.7108 | 251.0315 | 186.3803 | 249.2623 | 166.3757
2012-10-31 08:29 | 24.3098 | 270.897 | 206.2028 | 269.12 | 186.2335 | 77.3809 | 0.01443 | 0.35657 | 0.005145 | 24.71 | 2.6332 | 42.0395 | 110.6989 | 15.9651 | 19.8542 | 5.3346 | 110.7041 | 251.0428 | 186.3486 | 249.2658 | 166.3793
2012-10-31 08:29 | 24.3039 | 270.8989 | 206.193 | 269.1607 | 186.212 | 77.3636 | 0.01443 | 0.35654 | 0.005145 | 24.708 | 2.6331 | 42.0382 | 110.6921 | 15.9651 | 19.8483 | 5.3334 | 110.6973 | 251.0506 | 186.3447 | 249.3124 | 166.3637
2012-10-31 08:29 | 24.3076 | 270.8948 | 206.2006 | 269.1217 | 186.0979 | 77.3844 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6331 | 42.038 | 110.6913 | 15.9651 | 19.84 | 5.3349 | 110.6964 | 251.0548 | 186.3606 | 249.2817 | 166.2579
2012-10-31 08:29 | 24.3031 | 270.933 | 206.1725 | 269.1327 | 186.1758 | 77.3803 | 0.014439 | 0.35657 | 0.005148 | 24.6946 | 2.633 | 42.0367 | 110.6844 | 15.965 | 19.8515 | 5.3346 | 110.6896 | 251.0815 | 186.321 | 249.2812 | 166.3243
2012-10-31 08:29 | 24.3106 | 270.9017 | 206.1406 | 269.1169 | 186.25 | 77.3809 | 0.014423 | 0.35657 | 0.005143 | 24.722 | 2.6331 | 42.037 | 110.686 | 15.965 | 19.8229 | 5.3346 | 110.6912 | 251.0788 | 186.3177 | 249.294 | 166.4271
2012-10-31 08:29 | 24.3121 | 270.8877 | 206.1658 | 269.0835 | 186.2908 | 77.3751 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.633 | 42.0357 | 110.6797 | 15.965 | 19.8725 | 5.3342 | 110.6848 | 251.0152 | 186.2933 | 249.211 | 166.4183
2012-10-31 08:29 | 24.3143 | 270.8511 | 206.1837 | 269.0818 | 186.2577 | 77.3705 | 0.014423 | 0.35657 | 0.005143 | 24.722 | 2.633 | 42.0355 | 110.6796 | 15.9648 | 19.8266 | 5.3339 | 110.6847 | 251.0245 | 186.3571 | 249.2552 | 166.4311
2012-10-31 08:30 | 24.3106 | 270.89 | 206.1328 | 269.0704 | 186.3285 | 77.3659 | 0.014426 | 0.35651 | 0.005143 | 24.7129 | 2.6329 | 42.0338 | 110.6711 | 15.9648 | 19.8109 | 5.3336 | 110.6762 | 251.0791 | 186.3219 | 249.2595 | 166.5176
2012-10-31 08:30 | 24.3158 | 270.8952 | 206.1616 | 269.1377 | 186.1532 | 77.3734 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6329 | 42.0337 | 110.6699 | 15.9649 | 19.796 | 5.3341 | 110.6751 | 251.0992 | 186.3656 | 249.3417 | 166.3572
2012-10-31 08:30 | 24.3166 | 270.9154 | 206.1742 | 269.0802 | 186.1265 | 77.3728 | 0.014411 | 0.35661 | 0.005139 | 24.7457 | 2.6328 | 42.0324 | 110.6632 | 15.9648 | 19.8128 | 5.3341 | 110.6683 | 251.1026 | 186.3614 | 249.2674 | 166.3137
2012-10-31 08:30 | 24.3233 | 270.9105 | 206.1218 | 269.1219 | 186.1332 | 77.3798 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6328 | 42.0318 | 110.6603 | 15.9648 | 19.8276 | 5.3346 | 110.6655 | 251.0829 | 186.2942 | 249.2943 | 166.3056
2012-10-31 08:30 | 24.3278 | 270.9228 | 206.0988 | 269.1147 | 186.0867 | 77.374 | 0.014423 | 0.35664 | 0.005144 | 24.7271 | 2.6327 | 42.0303 | 110.6521 | 15.9649 | 19.7959 | 5.3342 | 110.6572 | 251.1269 | 186.3029 | 249.3188 | 166.2908
2012-10-31 08:30 | 24.3263 | 270.9096 | 206.0933 | 269.0899 | 186.2147 | 77.374 | 0.014417 | 0.35661 | 0.005141 | 24.7354 | 2.6326 | 42.0293 | 110.6468 | 15.9648 | 19.8185 | 5.3342 | 110.652 | 251.0911 | 186.2748 | 249.2714 | 166.3962
2012-10-31 08:30 | 24.3241 | 270.9152 | 206.103 | 269.0877 | 186.1537 | 77.3746 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6325 | 42.0274 | 110.6382 | 15.9646 | 19.8324 | 5.3342 | 110.6434 | 251.0828 | 186.2706 | 249.2553 | 166.3213
2012-10-31 08:30 | 24.3233 | 270.9221 | 206.0903 | 269.1025 | 186.1136 | 77.3653 | 0.014426 | 0.35654 | 0.005143 | 24.7149 | 2.6263 | 41.9264 | 110.111 | 15.9641 | 19.7955 | 5.3336 | 110.1161 | 251.1266 | 186.2948 | 249.307 | 166.3181
2012-10-31 08:30 | 24.3293 | 270.8855 | 206.0963 | 269.0968 | 186.3315 | 77.352 | 0.014414 | 0.35642 | 0.005137 | 24.7275 | 2.6262 | 41.9237 | 110.0983 | 15.9639 | 19.8055 | 5.3326 | 110.1035 | 251.08 | 186.2908 | 249.2913 | 166.526
2012-10-31 08:30 | 24.3271 | 270.8833 | 206.102 | 269.0674 | 186.5177 | 77.3555 | 0.014423 | 0.35642 | 0.005141 | 24.7121 | 2.6258 | 41.9183 | 110.0709 | 15.9637 | 19.8193 | 5.3329 | 110.0761 | 251.064 | 186.2827 | 249.2481 | 166.6984
2012-10-31 08:30 | 24.3308 | 270.8947 | 206.149 | 269.0711 | 186.2899 | 77.3526 | 0.014414 | 0.35635 | 0.005136 | 24.7225 | 2.6259 | 41.9191 | 110.0747 | 15.9638 | 19.815 | 5.3327 | 110.0799 | 251.0797 | 186.334 | 249.2561 | 166.4749
2012-10-31 08:30 | 24.3233 | 270.9066 | 206.1691 | 269.0714 | 186.3844 | 77.3566 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6261 | 41.9221 | 110.0908 | 15.9638 | 19.8637 | 5.333 | 110.096 | 251.0429 | 186.3054 | 249.2077 | 166.5207
2012-10-31 08:30 | 24.3271 | 270.8639 | 206.1729 | 269.114 | 186.6119 | 77.3555 | 0.014395 | 0.35634 | 0.005129 | 24.7541 | 2.6265 | 41.9293 | 110.1293 | 15.9637 | 19.8635 | 5.3329 | 110.1344 | 251.0004 | 186.3094 | 249.2505 | 166.7484
2012-10-31 08:30 | 24.3241 | 270.8764 | 206.2014 | 269.0994 | 186.5893 | 77.3601 | 0.014395 | 0.35619 | 0.005127 | 24.7441 | 2.627 | 41.9367 | 110.1669 | 15.9639 | 19.8524 | 5.3332 | 110.172 | 251.024 | 186.349 | 249.247 | 166.7369
2012-10-31 08:30 | 24.3293 | 270.901 | 206.2223 | 269.124 | 186.8889 | 77.3526 | 0.014395 | 0.35622 | 0.005128 | 24.7461 | 2.6273 | 41.942 | 110.1946 | 15.9639 | 19.8857 | 5.3327 | 110.1998 | 251.0153 | 186.3366 | 249.2383 | 167.0032
2012-10-31 08:30 | 24.3226 | 270.8943 | 206.318 | 269.0785 | 186.945 | 77.3526 | 0.014411 | 0.3562 | 0.005133 | 24.7176 | 2.6324 | 42.0241 | 110.6221 | 15.9644 | 19.883 | 5.3327 | 110.6273 | 251.0113 | 186.435 | 249.1955 | 167.062
2012-10-31 08:30 | 24.3226 | 270.8904 | 206.4401 | 269.0746 | 187.1766 | 77.3647 | 0.014408 | 0.35622 | 0.005132 | 24.7238 | 2.6335 | 42.0432 | 110.7219 | 15.9646 | 19.8951 | 5.3335 | 110.7271 | 250.9953 | 186.545 | 249.1795 | 167.2815
2012-10-31 08:30 | 24.3143 | 270.8976 | 206.416 | 269.0779 | 187.1094 | 77.3728 | 0.014401 | 0.35623 | 0.00513 | 24.7368 | 2.6344 | 42.0577 | 110.7974 | 15.9647 | 19.8707 | 5.3341 | 110.8025 | 251.0269 | 186.5453 | 249.2072 | 167.2387
2012-10-31 08:30 | 24.3196 | 270.8874 | 206.4213 | 269.0444 | 186.522 | 77.3728 | 0.014417 | 0.35634 | 0.005137 | 24.7163 | 2.6351 | 42.0691 | 110.8572 | 15.9648 | 19.876 | 5.3341 | 110.8624 | 251.0114 | 186.5453 | 249.1684 | 166.646
2012-10-31 08:30 | 24.3136 | 270.9086 | 206.3523 | 269.0772 | 186.6534 | 77.3792 | 0.014408 | 0.35629 | 0.005133 | 24.7288 | 2.6354 | 42.0745 | 110.8843 | 15.965 | 19.874 | 5.3345 | 110.8895 | 251.0346 | 186.4783 | 249.2032 | 166.7794
2012-10-31 08:30 | 24.3128 | 270.8884 | 206.32 | 269.0531 | 186.3935 | 77.3815 | 0.014414 | 0.35636 | 0.005137 | 24.7235 | 2.6356 | 42.0778 | 110.9009 | 15.9651 | 19.8893 | 5.3347 | 110.9061 | 250.9991 | 186.4307 | 249.1638 | 166.5042
2012-10-31 08:30 | 24.3136 | 270.8775 | 206.3011 | 269.0695 | 186.5749 | 77.3722 | 0.014417 | 0.35641 | 0.005138 | 24.7213 | 2.6358 | 42.08 | 110.9131 | 15.965 | 19.8981 | 5.334 | 110.9182 | 250.9794 | 186.403 | 249.1714 | 166.6768
2012-10-31 08:30 | 24.2986 | 270.8858 | 206.2625 | 269.0506 | 186.6227 | 77.3774 | 0.014411 | 0.35641 | 0.005136 | 24.7316 | 2.6358 | 42.0803 | 110.9148 | 15.965 | 19.9152 | 5.3344 | 110.9199 | 250.9706 | 186.3473 | 249.1354 | 166.7075
2012-10-31 08:31 | 24.3113 | 270.8946 | 206.2792 | 269.04 | 186.6079 | 77.3792 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6358 | 42.0807 | 110.9165 | 15.965 | 19.8758 | 5.3345 | 110.9217 | 251.0188 | 186.4034 | 249.1642 | 166.7321
2012-10-31 08:31 | 24.3076 | 270.8677 | 206.2715 | 269.0363 | 186.5963 | 77.3826 | 0.014408 | 0.35639 | 0.005135 | 24.7358 | 2.6357 | 42.0799 | 110.912 | 15.9651 | 19.8801 | 5.3348 | 110.9171 | 250.9876 | 186.3914 | 249.1562 | 166.7162
2012-10-31 08:31 | 24.3024 | 270.8663 | 206.2545 | 269 | 186.5205 | 77.374 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.6357 | 42.0783 | 110.9038 | 15.9651 | 19.8789 | 5.3342 | 110.9089 | 250.9874 | 186.3756 | 249.1211 | 166.6416
2012-10-31 08:31 | 24.3098 | 270.897 | 206.2343 | 268.9958 | 186.6182 | 77.3809 | 0.014404 | 0.35638 | 0.005133 | 24.7416 | 2.6356 | 42.0778 | 110.9015 | 15.965 | 19.8582 | 5.3346 | 110.9066 | 251.0388 | 186.3761 | 249.1376 | 166.76
2012-10-31 08:31 | 24.3061 | 270.8623 | 206.3173 | 268.9999 | 186.4732 | 77.3907 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6356 | 42.0766 | 110.8951 | 15.965 | 19.8344 | 5.3353 | 110.9003 | 251.0279 | 186.4829 | 249.1655 | 166.6388
2012-10-31 08:31 | 24.3024 | 270.8974 | 206.2703 | 268.9884 | 186.2222 | 77.3803 | 0.014404 | 0.35642 | 0.005134 | 24.7447 | 2.6356 | 42.0768 | 110.8962 | 15.965 | 19.8749 | 5.3346 | 110.9013 | 251.0225 | 186.3954 | 249.1135 | 166.3473
2012-10-31 08:31 | 24.2986 | 270.8703 | 206.2153 | 269.0001 | 186.3126 | 77.3711 | 0.014414 | 0.35645 | 0.005138 | 24.7295 | 2.6355 | 42.0758 | 110.8907 | 15.965 | 19.859 | 5.334 | 110.8958 | 251.0113 | 186.3563 | 249.1411 | 166.4536
2012-10-31 08:31 | 24.3031 | 270.8864 | 206.2001 | 269.0396 | 186.3053 | 77.3809 | 0.014395 | 0.35642 | 0.005131 | 24.7601 | 2.6354 | 42.0746 | 110.8842 | 15.965 | 19.8074 | 5.3346 | 110.8894 | 251.079 | 186.3927 | 249.2322 | 166.4979
2012-10-31 08:31 | 24.3046 | 270.8763 | 206.2213 | 268.9945 | 186.3265 | 77.3878 | 0.01442 | 0.35646 | 0.00514 | 24.7202 | 2.6354 | 42.0747 | 110.8841 | 15.9651 | 19.8771 | 5.3351 | 110.8892 | 250.9992 | 186.3442 | 249.1174 | 166.4494
2012-10-31 08:31 | 24.3076 | 270.856 | 206.2006 | 269.0208 | 186.3216 | 77.3896 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6353 | 42.073 | 110.8755 | 15.9651 | 19.9162 | 5.3352 | 110.8807 | 250.9398 | 186.2844 | 249.1046 | 166.4054
2012-10-31 08:31 | 24.2964 | 270.872 | 206.1894 | 269.0251 | 186.3104 | 77.3746 | 0.014411 | 0.35644 | 0.005137 | 24.7336 | 2.6352 | 42.0708 | 110.8637 | 15.9651 | 19.8729 | 5.3342 | 110.8689 | 250.9991 | 186.3165 | 249.1522 | 166.4375
2012-10-31 08:31 | 24.3001 | 270.8602 | 206.1853 | 269.021 | 186.2238 | 77.3884 | 0.014404 | 0.35646 | 0.005135 | 24.7476 | 2.6352 | 42.0707 | 110.8633 | 15.9651 | 19.8405 | 5.3352 | 110.8685 | 251.0197 | 186.3448 | 249.1805 | 166.3833
2012-10-31 08:31 | 24.2979 | 270.8618 | 206.1594 | 269.046 | 186.1196 | 77.3786 | 0.01443 | 0.35639 | 0.005143 | 24.6981 | 2.6352 | 42.0702 | 110.8625 | 15.9649 | 19.8583 | 5.3345 | 110.8676 | 251.0035 | 186.3011 | 249.1877 | 166.2613
2012-10-31 08:31 | 24.3054 | 270.8655 | 206.1788 | 269.0341 | 186.1821 | 77.3798 | 0.01443 | 0.35646 | 0.005144 | 24.703 | 2.6351 | 42.0693 | 110.8571 | 15.9649 | 19.8779 | 5.3346 | 110.8623 | 250.9876 | 186.3009 | 249.1562 | 166.3042
2012-10-31 08:31 | 24.3046 | 270.8181 | 206.1228 | 269.0721 | 186.1538 | 77.3855 | 0.014404 | 0.35651 | 0.005135 | 24.7506 | 2.635 | 42.0681 | 110.8504 | 15.965 | 19.8249 | 5.335 | 110.8555 | 250.9932 | 186.2979 | 249.2472 | 166.3289
2012-10-31 08:31 | 24.2994 | 270.8595 | 206.1452 | 269.0475 | 186.1721 | 77.3838 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6349 | 42.0661 | 110.8401 | 15.9649 | 19.8438 | 5.3348 | 110.8452 | 251.0157 | 186.3014 | 249.2037 | 166.3283
2012-10-31 08:31 | 24.2979 | 270.8541 | 206.1161 | 269.046 | 185.892 | 77.3821 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6349 | 42.0656 | 110.8374 | 15.965 | 19.8383 | 5.3347 | 110.8425 | 251.0158 | 186.2778 | 249.2077 | 166.0537
2012-10-31 08:31 | 24.3001 | 270.8602 | 206.0711 | 269.056 | 186.1061 | 77.3873 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6348 | 42.0653 | 110.8352 | 15.9651 | 19.8686 | 5.3351 | 110.8403 | 250.9916 | 186.2025 | 249.1874 | 166.2375
2012-10-31 08:31 | 24.3061 | 270.8312 | 206.0968 | 269.0581 | 186.2259 | 77.3792 | 0.014408 | 0.35651 | 0.005137 | 24.7438 | 2.6347 | 42.0626 | 110.8211 | 15.965 | 19.8706 | 5.3345 | 110.8262 | 250.9606 | 186.2262 | 249.1875 | 166.3553
2012-10-31 08:31 | 24.3039 | 270.864 | 206.1024 | 269.0753 | 186.1963 | 77.3815 | 0.01443 | 0.35654 | 0.005145 | 24.708 | 2.6346 | 42.0617 | 110.8166 | 15.965 | 19.8884 | 5.3347 | 110.8217 | 250.9756 | 186.214 | 249.1869 | 166.3079
2012-10-31 08:31 | 24.3001 | 270.8408 | 206.1301 | 269.0909 | 186.3141 | 77.378 | 0.01442 | 0.35649 | 0.005141 | 24.7222 | 2.6346 | 42.0617 | 110.8167 | 15.965 | 19.8886 | 5.3344 | 110.8218 | 250.9522 | 186.2415 | 249.2023 | 166.4255
2012-10-31 08:31 | 24.3084 | 270.8568 | 206.1345 | 269.107 | 186.2282 | 77.3884 | 0.01443 | 0.35649 | 0.005144 | 24.7051 | 2.6346 | 42.0614 | 110.8148 | 15.965 | 19.8969 | 5.3352 | 110.8199 | 250.9599 | 186.2376 | 249.2101 | 166.3313
2012-10-31 08:31 | 24.3054 | 270.8577 | 206.1669 | 269.0535 | 186.2448 | 77.3867 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6345 | 42.0598 | 110.8063 | 15.965 | 19.8859 | 5.335 | 110.8115 | 250.9718 | 186.281 | 249.1676 | 166.3589
2012-10-31 08:32 | 24.3061 | 270.8429 | 206.1598 | 269.0697 | 186.1631 | 77.3815 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6345 | 42.0592 | 110.8036 | 15.965 | 19.8746 | 5.3347 | 110.8087 | 250.9683 | 186.2852 | 249.1951 | 166.2885
2012-10-31 08:32 | 24.3031 | 270.8244 | 206.1528 | 269.0745 | 186.0149 | 77.3873 | 0.014423 | 0.35657 | 0.005143 | 24.722 | 2.6344 | 42.0576 | 110.7956 | 15.9649 | 19.8796 | 5.3351 | 110.8008 | 250.9448 | 186.2732 | 249.1949 | 166.1353
2012-10-31 08:32 | 24.3039 | 270.8601 | 206.1064 | 269.0753 | 185.9843 | 77.3919 | 0.014414 | 0.35661 | 0.00514 | 24.7405 | 2.6344 | 42.0574 | 110.7945 | 15.9649 | 19.8844 | 5.3354 | 110.7996 | 250.9757 | 186.222 | 249.1909 | 166.0999
2012-10-31 08:32 | 24.2994 | 270.8245 | 206.0861 | 269.1096 | 185.9602 | 77.3821 | 0.014423 | 0.35661 | 0.005143 | 24.7251 | 2.6343 | 42.0561 | 110.7879 | 15.9649 | 19.8478 | 5.3347 | 110.7931 | 250.9767 | 186.2383 | 249.2618 | 166.1124
2012-10-31 08:32 | 24.3076 | 270.8483 | 206.0983 | 269.0829 | 185.9763 | 77.3751 | 0.014414 | 0.35662 | 0.00514 | 24.7415 | 2.6342 | 42.0543 | 110.7788 | 15.9649 | 19.8279 | 5.3342 | 110.7839 | 251.0204 | 186.2704 | 249.255 | 166.1484
2012-10-31 08:32 | 24.3001 | 270.8989 | 206.0868 | 269.1258 | 186.1571 | 77.3803 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6342 | 42.054 | 110.777 | 15.9648 | 19.8244 | 5.3346 | 110.7822 | 251.0745 | 186.2624 | 249.3014 | 166.3327
2012-10-31 08:32 | 24.3031 | 270.867 | 206.0859 | 269.125 | 186.3485 | 77.3994 | 0.014417 | 0.35661 | 0.005141 | 24.7354 | 2.6341 | 42.0526 | 110.7693 | 15.9649 | 19.8635 | 5.3359 | 110.7745 | 251.0035 | 186.2224 | 249.2615 | 166.485
2012-10-31 08:32 | 24.3039 | 270.9144 | 206.13 | 269.1296 | 186.0157 | 77.3855 | 0.014426 | 0.35657 | 0.005144 | 24.7169 | 2.634 | 42.0519 | 110.766 | 15.9648 | 19.8844 | 5.335 | 110.7711 | 251.03 | 186.2456 | 249.2452 | 166.1313
2012-10-31 08:32 | 24.3061 | 270.8545 | 206.085 | 269.1124 | 186.0101 | 77.3919 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6339 | 42.0504 | 110.7583 | 15.9648 | 19.8585 | 5.3354 | 110.7634 | 250.996 | 186.2265 | 249.2539 | 166.1516
2012-10-31 08:32 | 24.3024 | 270.878 | 206.0498 | 269.1204 | 185.975 | 77.3925 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6338 | 42.0486 | 110.749 | 15.9648 | 19.8548 | 5.3354 | 110.7541 | 251.0232 | 186.195 | 249.2656 | 166.1202
2012-10-31 08:32 | 24.2897 | 270.8769 | 206.0725 | 269.0844 | 185.9819 | 77.3902 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6338 | 42.0473 | 110.742 | 15.9648 | 19.8822 | 5.3353 | 110.7471 | 250.9947 | 186.1903 | 249.2022 | 166.0997
2012-10-31 08:32 | 24.2979 | 270.9278 | 206.0334 | 269.1003 | 185.9705 | 77.385 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6336 | 42.0449 | 110.7293 | 15.9648 | 19.8784 | 5.3349 | 110.7345 | 251.0494 | 186.155 | 249.2219 | 166.0921
2012-10-31 08:32 | 24.2941 | 270.8968 | 206.0218 | 269.0927 | 186.0609 | 77.3855 | 0.014411 | 0.35659 | 0.005139 | 24.7446 | 2.6335 | 42.0435 | 110.7225 | 15.9647 | 19.8786 | 5.335 | 110.7277 | 251.0182 | 186.1432 | 249.2141 | 166.1823
2012-10-31 08:32 | 24.3001 | 270.9222 | 206.0514 | 269.1336 | 186.1454 | 77.3855 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6335 | 42.0433 | 110.7218 | 15.9647 | 19.8726 | 5.335 | 110.727 | 251.0496 | 186.1788 | 249.261 | 166.2728
2012-10-31 08:32 | 24.2919 | 270.9024 | 206.0786 | 269.1409 | 186.0979 | 77.3925 | 0.01442 | 0.35654 | 0.005141 | 24.7252 | 2.6335 | 42.0425 | 110.7189 | 15.9645 | 19.8764 | 5.3354 | 110.724 | 251.026 | 186.2022 | 249.2645 | 166.2215
2012-10-31 08:32 | 24.2971 | 270.9115 | 206.1075 | 269.1267 | 186.1777 | 77.385 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6335 | 42.0426 | 110.7197 | 15.9645 | 19.9298 | 5.3349 | 110.7248 | 250.9817 | 186.1777 | 249.1969 | 166.2479
2012-10-31 08:32 | 24.2934 | 270.9116 | 206.1195 | 269.1191 | 186.0759 | 77.3884 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6335 | 42.0422 | 110.7173 | 15.9645 | 19.8739 | 5.3352 | 110.7224 | 251.0377 | 186.2456 | 249.2452 | 166.202
2012-10-31 08:32 | 24.2882 | 270.887 | 206.071 | 269.079 | 186.0197 | 77.3844 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6334 | 42.04 | 110.7064 | 15.9644 | 19.8848 | 5.3349 | 110.7115 | 251.0022 | 186.1862 | 249.1942 | 166.1349
2012-10-31 08:32 | 24.2829 | 270.8856 | 206.0578 | 269.1164 | 185.9163 | 77.3769 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6333 | 42.0393 | 110.7028 | 15.9644 | 19.8634 | 5.3344 | 110.7079 | 251.0222 | 186.1944 | 249.253 | 166.0529
2012-10-31 08:32 | 24.2837 | 270.8942 | 206.035 | 269.1056 | 186.023 | 77.393 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6333 | 42.039 | 110.7017 | 15.9644 | 19.8722 | 5.3355 | 110.7069 | 251.022 | 186.1628 | 249.2334 | 166.1508
2012-10-31 08:32 | 24.2844 | 270.9026 | 206.0436 | 269.1295 | 185.9138 | 77.3769 | 0.014439 | 0.35651 | 0.005148 | 24.6906 | 2.6332 | 42.0379 | 110.6952 | 15.9644 | 19.8288 | 5.3344 | 110.7004 | 251.0738 | 186.2148 | 249.3007 | 166.085
2012-10-31 08:32 | 24.2799 | 270.8749 | 206.0194 | 269.0823 | 185.7916 | 77.378 | 0.01442 | 0.35654 | 0.005141 | 24.7252 | 2.6331 | 42.0363 | 110.6872 | 15.9643 | 19.8885 | 5.3344 | 110.6924 | 250.9864 | 186.1309 | 249.1938 | 165.9031
2012-10-31 08:32 | 24.2829 | 270.9011 | 205.9909 | 269.1164 | 185.567 | 77.3832 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6331 | 42.035 | 110.6805 | 15.9643 | 19.8754 | 5.3348 | 110.6856 | 251.0257 | 186.1155 | 249.241 | 165.6916
2012-10-31 08:32 | 24.2792 | 270.8858 | 205.9675 | 269.1049 | 185.7281 | 77.3798 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.633 | 42.0348 | 110.6791 | 15.9644 | 19.8798 | 5.3346 | 110.6842 | 251.006 | 186.0877 | 249.2251 | 165.8483
2012-10-31 08:33 | 24.2784 | 270.9005 | 205.9037 | 269.1003 | 186.0099 | 77.3844 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.633 | 42.0333 | 110.6717 | 15.9643 | 19.875 | 5.3349 | 110.6768 | 251.0255 | 186.0287 | 249.2253 | 166.1349
2012-10-31 08:33 | 24.2852 | 270.9073 | 205.9656 | 269.1381 | 186.0991 | 77.3873 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6329 | 42.0329 | 110.6696 | 15.9643 | 19.9058 | 5.3351 | 110.6747 | 251.0015 | 186.0598 | 249.2323 | 166.1933
2012-10-31 08:33 | 24.2844 | 270.8832 | 205.9727 | 269.114 | 186.059 | 77.3878 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6329 | 42.0324 | 110.6673 | 15.9643 | 19.881 | 5.3351 | 110.6724 | 251.0022 | 186.0917 | 249.233 | 166.178
2012-10-31 08:33 | 24.2822 | 270.8927 | 205.9508 | 269.0808 | 186.0568 | 77.3971 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6328 | 42.031 | 110.6593 | 15.9644 | 19.9028 | 5.3358 | 110.6645 | 250.9899 | 186.048 | 249.178 | 166.154
2012-10-31 08:33 | 24.2754 | 270.9169 | 206.0306 | 269.0817 | 185.948 | 77.3919 | 0.014433 | 0.35652 | 0.005146 | 24.7019 | 2.6328 | 42.0304 | 110.6572 | 15.9642 | 19.8559 | 5.3354 | 110.6624 | 251.061 | 186.1747 | 249.2258 | 166.0921
2012-10-31 08:33 | 24.2792 | 270.9246 | 206.0187 | 269.1127 | 185.9479 | 77.3884 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6327 | 42.0291 | 110.6503 | 15.9642 | 19.9119 | 5.3352 | 110.6555 | 251.0127 | 186.1068 | 249.2008 | 166.036
2012-10-31 08:33 | 24.2822 | 270.8888 | 206.0217 | 269.0808 | 185.9509 | 77.374 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6327 | 42.0281 | 110.6455 | 15.9641 | 19.8747 | 5.3342 | 110.6506 | 251.0141 | 186.147 | 249.2061 | 166.0762
2012-10-31 08:33 | 24.2792 | 270.8936 | 206.0305 | 269.1049 | 186.1912 | 77.3878 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6326 | 42.0274 | 110.642 | 15.9641 | 19.8878 | 5.3351 | 110.6471 | 251.0058 | 186.1427 | 249.2171 | 166.3034
2012-10-31 08:33 | 24.2829 | 270.9166 | 206.0184 | 269.1009 | 186.0104 | 77.3821 | 0.014414 | 0.35658 | 0.00514 | 24.7385 | 2.6325 | 42.026 | 110.6342 | 15.9642 | 19.9035 | 5.3347 | 110.6393 | 251.0131 | 186.1149 | 249.1974 | 166.1069
2012-10-31 08:33 | 24.2837 | 270.9097 | 206.0271 | 269.0745 | 186.1721 | 77.3838 | 0.014411 | 0.35658 | 0.005139 | 24.7437 | 2.6289 | 41.9681 | 110.3318 | 15.9639 | 19.8602 | 5.3348 | 110.3369 | 251.0495 | 186.1669 | 249.2143 | 166.3119
2012-10-31 08:33 | 24.2844 | 270.9065 | 206.0357 | 269.1257 | 186.1768 | 77.3757 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6262 | 41.9227 | 110.0965 | 15.9634 | 19.881 | 5.3343 | 110.1016 | 251.0255 | 186.1547 | 249.2447 | 166.2958
2012-10-31 08:33 | 24.2934 | 270.869 | 206.0644 | 269.0726 | 186.0759 | 77.3751 | 0.014398 | 0.35641 | 0.005132 | 24.7539 | 2.6256 | 41.913 | 110.0457 | 15.9633 | 19.8579 | 5.3342 | 110.0508 | 251.0111 | 186.2065 | 249.2147 | 166.218
2012-10-31 08:33 | 24.2859 | 270.8615 | 206.0018 | 269.0612 | 185.3072 | 77.3821 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6257 | 41.9141 | 110.0525 | 15.9632 | 19.8704 | 5.3347 | 110.0577 | 250.9911 | 186.1314 | 249.1908 | 165.4368
2012-10-31 08:33 | 24.2852 | 270.8802 | 205.8908 | 269.0682 | 185.4909 | 77.3769 | 0.014386 | 0.35635 | 0.005126 | 24.7706 | 2.6259 | 41.9177 | 110.0711 | 15.9632 | 19.8858 | 5.3344 | 110.0763 | 250.9944 | 186.005 | 249.1824 | 165.6051
2012-10-31 08:33 | 24.2844 | 270.8755 | 205.89 | 269.0907 | 185.6117 | 77.3665 | 0.014408 | 0.35632 | 0.005134 | 24.7308 | 2.6263 | 41.9238 | 110.1033 | 15.9632 | 19.897 | 5.3336 | 110.1084 | 250.9785 | 185.993 | 249.1937 | 165.7147
2012-10-31 08:33 | 24.2882 | 270.8366 | 205.819 | 269.0945 | 185.9451 | 77.3566 | 0.014411 | 0.35634 | 0.005135 | 24.7266 | 2.6268 | 41.9316 | 110.1441 | 15.9632 | 19.9088 | 5.333 | 110.1493 | 250.9278 | 185.9102 | 249.1857 | 166.0363
2012-10-31 08:33 | 24.2822 | 270.8345 | 205.8484 | 269.0691 | 186.4846 | 77.3763 | 0.014417 | 0.35629 | 0.005137 | 24.7133 | 2.6274 | 41.9417 | 110.1968 | 15.9633 | 19.9269 | 5.3343 | 110.2019 | 250.9076 | 185.9215 | 249.1422 | 166.5577
2012-10-31 08:33 | 24.2829 | 270.8507 | 205.9003 | 269.0621 | 186.2734 | 77.3676 | 0.014404 | 0.35625 | 0.005131 | 24.7326 | 2.6305 | 41.9929 | 110.463 | 15.9637 | 19.9075 | 5.3337 | 110.4681 | 250.9432 | 185.9928 | 249.1546 | 166.3659
2012-10-31 08:33 | 24.2784 | 270.8617 | 205.9352 | 269.0614 | 185.6999 | 77.3694 | 0.014411 | 0.35625 | 0.005134 | 24.7206 | 2.6332 | 42.0365 | 110.6903 | 15.9641 | 19.9552 | 5.3338 | 110.6955 | 250.9065 | 185.98 | 249.1062 | 165.7447
2012-10-31 08:33 | 24.2687 | 270.8443 | 205.8349 | 269.0517 | 185.5764 | 77.3734 | 0.014382 | 0.35628 | 0.005124 | 24.7724 | 2.6341 | 42.0515 | 110.7681 | 15.9642 | 19.9415 | 5.3341 | 110.7733 | 250.9028 | 185.8934 | 249.1102 | 165.6349
2012-10-31 08:33 | 24.2627 | 270.8771 | 205.825 | 269.0419 | 185.7823 | 77.3728 | 0.014408 | 0.35638 | 0.005135 | 24.7347 | 2.6349 | 42.0643 | 110.8349 | 15.9644 | 19.9555 | 5.3341 | 110.8401 | 250.9216 | 185.8695 | 249.0864 | 165.8268
2012-10-31 08:33 | 24.265 | 270.9143 | 205.8667 | 269.0403 | 186.0514 | 77.3873 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.6356 | 42.0758 | 110.8946 | 15.9645 | 19.9699 | 5.3351 | 110.8997 | 250.9444 | 185.8968 | 249.0704 | 166.0815
2012-10-31 08:34 | 24.2582 | 270.8842 | 205.8992 | 269.0257 | 186.1859 | 77.3936 | 0.014404 | 0.35642 | 0.005134 | 24.7447 | 2.6359 | 42.0815 | 110.9238 | 15.9645 | 19.927 | 5.3355 | 110.9289 | 250.9572 | 185.9722 | 249.0987 | 166.2589
2012-10-31 08:34 | 24.259 | 270.9083 | 205.9709 | 269.0304 | 186.2769 | 77.3988 | 0.01442 | 0.35639 | 0.005139 | 24.7152 | 2.636 | 42.0827 | 110.93 | 15.9646 | 19.9398 | 5.3359 | 110.9351 | 250.9685 | 186.0311 | 249.0906 | 166.3371
2012-10-31 08:34 | 24.2508 | 270.8574 | 205.9785 | 269.0765 | 186.3433 | 77.3902 | 0.014408 | 0.35645 | 0.005136 | 24.7398 | 2.636 | 42.0827 | 110.9299 | 15.9646 | 19.9396 | 5.3353 | 110.9351 | 250.9178 | 186.0389 | 249.1369 | 166.4037
2012-10-31 08:34 | 24.2485 | 270.89 | 206.0195 | 269.0199 | 186.3292 | 77.3913 | 0.014433 | 0.35645 | 0.005145 | 24.6969 | 2.636 | 42.0831 | 110.932 | 15.9646 | 19.9895 | 5.3354 | 110.9372 | 250.9005 | 186.03 | 249.0304 | 166.3397
2012-10-31 08:34 | 24.2455 | 270.9142 | 206.0755 | 269.0441 | 186.1771 | 77.3832 | 0.014423 | 0.35646 | 0.005141 | 24.715 | 2.636 | 42.0827 | 110.9288 | 15.9647 | 19.9744 | 5.3348 | 110.934 | 250.9398 | 186.1011 | 249.0697 | 166.2027
2012-10-31 08:34 | 24.244 | 270.8894 | 206.0425 | 269.0115 | 186.0265 | 77.3878 | 0.014408 | 0.35641 | 0.005135 | 24.7367 | 2.6359 | 42.0816 | 110.9234 | 15.9647 | 19.9288 | 5.3351 | 110.9286 | 250.9606 | 186.1137 | 249.0827 | 166.0977
2012-10-31 08:34 | 24.2433 | 270.9236 | 206.0891 | 269.0108 | 186.1121 | 77.3959 | 0.014398 | 0.35651 | 0.005133 | 24.7609 | 2.6359 | 42.0816 | 110.9231 | 15.9648 | 19.9803 | 5.3357 | 110.9283 | 250.9433 | 186.1088 | 249.0305 | 166.1318
2012-10-31 08:34 | 24.2455 | 270.9103 | 206.0598 | 269.0479 | 186.0829 | 77.3994 | 0.014426 | 0.35648 | 0.005143 | 24.7109 | 2.6358 | 42.0806 | 110.9176 | 15.9648 | 19.9464 | 5.3359 | 110.9227 | 250.9639 | 186.1134 | 249.1015 | 166.1365
2012-10-31 08:34 | 24.2403 | 270.9012 | 206.0743 | 268.9962 | 186.0581 | 77.3971 | 0.014411 | 0.35639 | 0.005136 | 24.7306 | 2.6358 | 42.0793 | 110.9111 | 15.9647 | 19.9572 | 5.3358 | 110.9162 | 250.944 | 186.1171 | 249.039 | 166.1009
2012-10-31 08:34 | 24.2403 | 270.8779 | 206.0743 | 269.0272 | 186.27 | 77.3913 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6357 | 42.0778 | 110.9033 | 15.9648 | 19.9291 | 5.3354 | 110.9084 | 250.9488 | 186.1452 | 249.0981 | 166.3409
2012-10-31 08:34 | 24.2455 | 270.9103 | 206.0795 | 269.0324 | 186.2556 | 77.393 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6357 | 42.0777 | 110.9027 | 15.9647 | 19.9744 | 5.3355 | 110.9078 | 250.9359 | 186.1051 | 249.058 | 166.2812
2012-10-31 08:34 | 24.2403 | 270.8663 | 206.0743 | 268.9962 | 186.1366 | 77.3925 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.6356 | 42.0765 | 110.896 | 15.9648 | 19.9492 | 5.3354 | 110.9011 | 250.9171 | 186.1251 | 249.047 | 166.1874
2012-10-31 08:34 | 24.2463 | 270.88 | 206.0921 | 269.0682 | 186.0288 | 77.404 | 0.014398 | 0.35641 | 0.005132 | 24.7539 | 2.6355 | 42.0755 | 110.8913 | 15.9647 | 19.9351 | 5.3362 | 110.8965 | 250.9449 | 186.157 | 249.1331 | 166.0937
2012-10-31 08:34 | 24.241 | 270.929 | 206.0514 | 269.0667 | 186.1883 | 77.3861 | 0.014423 | 0.35641 | 0.00514 | 24.711 | 2.6355 | 42.0744 | 110.8857 | 15.9647 | 19.9419 | 5.335 | 110.8909 | 250.9871 | 186.1095 | 249.1248 | 166.2464
2012-10-31 08:34 | 24.2366 | 270.8703 | 206.0942 | 269.0235 | 186.2899 | 77.3965 | 0.014423 | 0.35641 | 0.00514 | 24.711 | 2.6354 | 42.0733 | 110.88 | 15.9647 | 19.8973 | 5.3357 | 110.8851 | 250.973 | 186.1969 | 249.1262 | 166.3926
2012-10-31 08:34 | 24.2463 | 270.9266 | 206.096 | 269.107 | 186.2996 | 77.3954 | 0.014414 | 0.35645 | 0.005138 | 24.7295 | 2.6353 | 42.072 | 110.8732 | 15.9647 | 19.895 | 5.3356 | 110.8784 | 251.0316 | 186.201 | 249.212 | 166.4046
2012-10-31 08:34 | 24.2448 | 270.9057 | 206.1457 | 269.0783 | 186.1725 | 77.3936 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6353 | 42.0719 | 110.8725 | 15.9647 | 19.9577 | 5.3355 | 110.8776 | 250.948 | 186.188 | 249.1206 | 166.2148
2012-10-31 08:34 | 24.2425 | 270.9383 | 206.1277 | 269.107 | 186.1937 | 77.3838 | 0.014414 | 0.35644 | 0.005138 | 24.7285 | 2.6352 | 42.0702 | 110.8631 | 15.9648 | 19.9113 | 5.3348 | 110.8682 | 251.027 | 186.2164 | 249.1957 | 166.2824
2012-10-31 08:34 | 24.2403 | 270.9206 | 206.1215 | 269.1165 | 186.2308 | 77.3803 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.6351 | 42.0694 | 110.8582 | 15.9649 | 19.9091 | 5.3346 | 110.8633 | 251.0115 | 186.2124 | 249.2074 | 166.3217
2012-10-31 08:34 | 24.2403 | 270.9322 | 206.157 | 269.101 | 186.2975 | 77.3948 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.635 | 42.0676 | 110.8485 | 15.9648 | 19.9051 | 5.3356 | 110.8537 | 251.0271 | 186.2519 | 249.1959 | 166.3924
2012-10-31 08:34 | 24.2433 | 270.9856 | 206.1442 | 269.1001 | 186.4732 | 77.3803 | 0.014408 | 0.35654 | 0.005137 | 24.7458 | 2.6349 | 42.0654 | 110.8374 | 15.9648 | 19.88 | 5.3346 | 110.8426 | 251.1056 | 186.2642 | 249.2201 | 166.5932
2012-10-31 08:35 | 24.2455 | 270.9685 | 206.2488 | 269.1256 | 186.5539 | 77.393 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6348 | 42.0634 | 110.8266 | 15.9648 | 19.8701 | 5.3355 | 110.8317 | 251.0984 | 186.3787 | 249.2555 | 166.6838
2012-10-31 08:35 | 24.2425 | 271.0042 | 206.2379 | 269.1459 | 186.4841 | 77.4167 | 0.014401 | 0.35652 | 0.005134 | 24.7568 | 2.6347 | 42.0625 | 110.8217 | 15.9649 | 19.8591 | 5.3371 | 110.8268 | 251.1451 | 186.3788 | 249.2868 | 166.625
2012-10-31 08:35 | 24.2515 | 270.9783 | 206.2863 | 269.1355 | 186.4578 | 77.3867 | 0.014401 | 0.35652 | 0.005134 | 24.7568 | 2.6346 | 42.0608 | 110.8127 | 15.9649 | 19.8521 | 5.335 | 110.8179 | 251.1262 | 186.4342 | 249.2834 | 166.6057
2012-10-31 08:35 | 24.25 | 270.9923 | 206.3045 | 269.0757 | 186.4131 | 77.3942 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6345 | 42.0591 | 110.8037 | 15.9649 | 19.9107 | 5.3356 | 110.8089 | 251.0816 | 186.3938 | 249.165 | 166.5024
2012-10-31 08:35 | 24.2545 | 270.9697 | 206.2854 | 269.1229 | 186.5589 | 77.4023 | 0.014417 | 0.35659 | 0.005141 | 24.7343 | 2.6344 | 42.058 | 110.7977 | 15.9649 | 19.8791 | 5.3361 | 110.8029 | 251.0906 | 186.4063 | 249.2438 | 166.6798
2012-10-31 08:35 | 24.2478 | 270.9979 | 206.3259 | 269.1395 | 186.5954 | 77.3821 | 0.014426 | 0.35652 | 0.005143 | 24.7139 | 2.6344 | 42.0571 | 110.7938 | 15.9648 | 19.8845 | 5.3347 | 110.799 | 251.1134 | 186.4414 | 249.255 | 166.7109
2012-10-31 08:35 | 24.2493 | 271.0072 | 206.2723 | 269.11 | 186.538 | 77.3907 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6343 | 42.0562 | 110.7894 | 15.9647 | 19.902 | 5.3353 | 110.7945 | 251.1052 | 186.3703 | 249.208 | 166.636
2012-10-31 08:35 | 24.2552 | 270.9898 | 206.3451 | 269.1586 | 186.4929 | 77.3936 | 0.01442 | 0.35654 | 0.005141 | 24.7252 | 2.6342 | 42.0547 | 110.7814 | 15.9647 | 19.8798 | 5.3355 | 110.7866 | 251.11 | 186.4653 | 249.2788 | 166.6131
2012-10-31 08:35 | 24.256 | 271.0177 | 206.3459 | 269.1555 | 186.5212 | 77.4006 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6341 | 42.053 | 110.7729 | 15.9647 | 19.8365 | 5.336 | 110.7781 | 251.1812 | 186.5094 | 249.319 | 166.6847
2012-10-31 08:35 | 24.2538 | 271.0388 | 206.3792 | 269.1533 | 186.4012 | 77.3954 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.634 | 42.051 | 110.7627 | 15.9646 | 19.8142 | 5.3356 | 110.7678 | 251.2246 | 186.565 | 249.3391 | 166.587
2012-10-31 08:35 | 24.2612 | 271.0501 | 206.3354 | 269.1684 | 186.4479 | 77.404 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.634 | 42.051 | 110.7623 | 15.9647 | 19.8136 | 5.3362 | 110.7675 | 251.2365 | 186.5218 | 249.3548 | 166.6343
2012-10-31 08:35 | 24.262 | 271.0354 | 206.3283 | 269.1343 | 186.4526 | 77.3954 | 0.014411 | 0.35659 | 0.005139 | 24.7446 | 2.6339 | 42.0492 | 110.7535 | 15.9646 | 19.8144 | 5.3356 | 110.7587 | 251.221 | 186.5139 | 249.3199 | 166.6382
2012-10-31 08:35 | 24.2612 | 271.0346 | 206.359 | 269.1917 | 186.5735 | 77.3948 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6339 | 42.0485 | 110.7501 | 15.9645 | 19.8016 | 5.3356 | 110.7553 | 251.233 | 186.5574 | 249.3901 | 166.7719
2012-10-31 08:35 | 24.2687 | 271.0188 | 206.3783 | 269.1604 | 186.5849 | 77.3919 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.6338 | 42.0478 | 110.7466 | 15.9645 | 19.8211 | 5.3354 | 110.7517 | 251.1977 | 186.5572 | 249.3393 | 166.7638
2012-10-31 08:35 | 24.2665 | 271.0282 | 206.3643 | 269.1699 | 186.3237 | 77.4 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.6337 | 42.0465 | 110.7392 | 15.9646 | 19.7748 | 5.336 | 110.7444 | 251.2534 | 186.5895 | 249.3951 | 166.5489
2012-10-31 08:35 | 24.2687 | 271.0072 | 206.3508 | 269.1643 | 186.5064 | 77.4017 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6336 | 42.0449 | 110.7307 | 15.9646 | 19.8532 | 5.3361 | 110.7359 | 251.154 | 186.4976 | 249.3111 | 166.6532
2012-10-31 08:35 | 24.2657 | 271.0623 | 206.3753 | 269.1691 | 186.4759 | 77.3954 | 0.014417 | 0.35664 | 0.005142 | 24.7374 | 2.6336 | 42.0442 | 110.7263 | 15.9647 | 19.7981 | 5.3356 | 110.7315 | 251.2642 | 186.5772 | 249.371 | 166.6778
2012-10-31 08:35 | 24.2732 | 271.0272 | 206.3868 | 269.1843 | 186.609 | 77.393 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6335 | 42.0428 | 110.7192 | 15.9647 | 19.8617 | 5.3355 | 110.7243 | 251.1655 | 186.5251 | 249.3226 | 166.7473
2012-10-31 08:35 | 24.2769 | 271.0154 | 206.4141 | 269.188 | 186.6638 | 77.3948 | 0.01442 | 0.35655 | 0.005141 | 24.7262 | 2.6334 | 42.0419 | 110.7145 | 15.9647 | 19.9056 | 5.3356 | 110.7197 | 251.1098 | 186.5085 | 249.2824 | 166.7582
2012-10-31 08:35 | 24.2725 | 271.0536 | 206.4412 | 269.1642 | 186.6633 | 77.3994 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6334 | 42.0402 | 110.7065 | 15.9645 | 19.8971 | 5.3359 | 110.7117 | 251.1565 | 186.5441 | 249.2671 | 166.7662
2012-10-31 08:35 | 24.2784 | 271.0634 | 206.4235 | 269.2244 | 186.6456 | 77.3925 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6334 | 42.0403 | 110.7079 | 15.9644 | 19.9111 | 5.3354 | 110.713 | 251.1523 | 186.5124 | 249.3133 | 166.7345
2012-10-31 08:35 | 24.268 | 271.0569 | 206.5194 | 269.1636 | 186.5999 | 77.3844 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6333 | 42.0391 | 110.7016 | 15.9644 | 19.8846 | 5.3349 | 110.7068 | 251.1723 | 186.6348 | 249.279 | 166.7153
2012-10-31 08:36 | 24.2695 | 271.0506 | 206.4618 | 269.2 | 186.4837 | 77.3988 | 0.014426 | 0.35655 | 0.005144 | 24.7159 | 2.6333 | 42.0388 | 110.699 | 15.9646 | 19.8701 | 5.3359 | 110.7041 | 251.1805 | 186.5917 | 249.3299 | 166.6136
2012-10-31 08:36 | 24.2754 | 271.0294 | 206.4716 | 269.2059 | 186.5995 | 77.3936 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6332 | 42.0379 | 110.6945 | 15.9645 | 19.896 | 5.3355 | 110.6997 | 251.1334 | 186.5756 | 249.3099 | 166.7035
2012-10-31 08:36 | 24.2837 | 271.0532 | 206.4839 | 269.2259 | 186.6509 | 77.3925 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6331 | 42.0368 | 110.6882 | 15.9646 | 19.8963 | 5.3354 | 110.6933 | 251.1569 | 186.5876 | 249.3296 | 166.7546
2012-10-31 08:36 | 24.2829 | 271.0524 | 206.4634 | 269.2134 | 186.709 | 77.3982 | 0.014411 | 0.35661 | 0.005139 | 24.7457 | 2.6331 | 42.036 | 110.6835 | 15.9647 | 19.8714 | 5.3358 | 110.6887 | 251.181 | 186.592 | 249.342 | 166.8376
2012-10-31 08:36 | 24.2814 | 271.0509 | 206.4737 | 269.1886 | 186.7585 | 77.3948 | 0.014417 | 0.35659 | 0.005141 | 24.7343 | 2.633 | 42.0351 | 110.6791 | 15.9646 | 19.8619 | 5.3356 | 110.6843 | 251.189 | 186.6118 | 249.3267 | 166.8966
2012-10-31 08:36 | 24.2859 | 271.0593 | 206.4979 | 269.2242 | 186.8572 | 77.3942 | 0.014414 | 0.35661 | 0.00514 | 24.7405 | 2.633 | 42.0343 | 110.6752 | 15.9645 | 19.8624 | 5.3356 | 110.6804 | 251.1969 | 186.6355 | 249.3618 | 166.9948
2012-10-31 08:36 | 24.2822 | 271.1021 | 206.5414 | 269.2282 | 186.6926 | 77.4 | 0.014423 | 0.35658 | 0.005143 | 24.7231 | 2.6329 | 42.0335 | 110.6713 | 15.9645 | 19.8547 | 5.336 | 110.6764 | 251.2474 | 186.6867 | 249.3735 | 166.8379
2012-10-31 08:36 | 24.2949 | 271.0528 | 206.5108 | 269.2565 | 186.6504 | 77.4 | 0.014404 | 0.35665 | 0.005137 | 24.7607 | 2.6328 | 42.0321 | 110.6643 | 15.9645 | 19.8273 | 5.336 | 110.6694 | 251.2255 | 186.6835 | 249.4292 | 166.8231
2012-10-31 08:36 | 24.2859 | 271.0787 | 206.5215 | 269.1776 | 186.712 | 77.393 | 0.014414 | 0.35655 | 0.005139 | 24.7365 | 2.6328 | 42.0314 | 110.6605 | 15.9645 | 19.8303 | 5.3355 | 110.6657 | 251.2484 | 186.6912 | 249.3473 | 166.8817
2012-10-31 08:36 | 24.2882 | 271.0499 | 206.5553 | 269.1993 | 186.7536 | 77.3884 | 0.014408 | 0.35659 | 0.005138 | 24.7498 | 2.6328 | 42.0312 | 110.6591 | 15.9645 | 19.8888 | 5.3352 | 110.6642 | 251.1611 | 186.6665 | 249.3105 | 166.8648
2012-10-31 08:36 | 24.2926 | 271.0776 | 206.5676 | 269.1998 | 186.6716 | 77.3988 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6296 | 41.9798 | 110.3912 | 15.9642 | 19.9052 | 5.3359 | 110.3964 | 251.1724 | 186.6624 | 249.2946 | 166.7664
2012-10-31 08:36 | 24.2911 | 271.049 | 206.574 | 269.2022 | 186.4464 | 77.3878 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6268 | 41.933 | 110.1481 | 15.9637 | 19.8515 | 5.3351 | 110.1532 | 251.1975 | 186.7225 | 249.3507 | 166.5949
2012-10-31 08:36 | 24.2956 | 271.0573 | 206.5115 | 269.1912 | 186.6079 | 77.3832 | 0.014414 | 0.35654 | 0.005139 | 24.7355 | 2.626 | 41.921 | 110.0858 | 15.9636 | 19.8922 | 5.3348 | 110.091 | 251.1651 | 186.6193 | 249.299 | 166.7157
2012-10-31 08:36 | 24.2911 | 271.0606 | 206.4873 | 269.2139 | 185.9048 | 77.3821 | 0.014401 | 0.35648 | 0.005134 | 24.7538 | 2.6258 | 41.9158 | 110.0608 | 15.9633 | 19.8917 | 5.3347 | 110.066 | 251.1689 | 186.5956 | 249.3222 | 166.0131
2012-10-31 08:36 | 24.2949 | 271.0644 | 206.3888 | 269.206 | 185.7752 | 77.3722 | 0.014408 | 0.35642 | 0.005135 | 24.7378 | 2.6259 | 41.9191 | 110.077 | 15.9635 | 19.8674 | 5.334 | 110.0822 | 251.197 | 186.5214 | 249.3386 | 165.9078
2012-10-31 08:36 | 24.2979 | 271.0131 | 206.2854 | 269.2207 | 186.0882 | 77.3884 | 0.014404 | 0.35648 | 0.005135 | 24.7487 | 2.6262 | 41.923 | 110.0979 | 15.9634 | 19.8423 | 5.3352 | 110.103 | 251.1708 | 186.4431 | 249.3784 | 166.2459
2012-10-31 08:36 | 24.2897 | 271.0088 | 206.2694 | 269.1814 | 186.5824 | 77.385 | 0.014395 | 0.35639 | 0.00513 | 24.7581 | 2.6268 | 41.9326 | 110.1484 | 15.9634 | 19.802 | 5.3349 | 110.1535 | 251.2068 | 186.4674 | 249.3794 | 166.7804
2012-10-31 08:36 | 24.3009 | 271.0045 | 206.3593 | 269.2469 | 186.7506 | 77.3826 | 0.014398 | 0.35639 | 0.005131 | 24.753 | 2.6271 | 41.9373 | 110.1726 | 15.9635 | 19.8252 | 5.3348 | 110.1777 | 251.1793 | 186.5341 | 249.4217 | 166.9254
2012-10-31 08:36 | 24.3001 | 271.0308 | 206.327 | 269.1918 | 186.8871 | 77.3878 | 0.014404 | 0.35623 | 0.005131 | 24.7316 | 2.6289 | 41.9675 | 110.33 | 15.9636 | 19.8485 | 5.3351 | 110.3351 | 251.1823 | 186.4785 | 249.3433 | 167.0386
2012-10-31 08:36 | 24.2986 | 271.0177 | 206.3767 | 269.1826 | 186.8189 | 77.389 | 0.014389 | 0.35631 | 0.005127 | 24.7624 | 2.633 | 42.0334 | 110.6737 | 15.9641 | 19.8791 | 5.3352 | 110.6788 | 251.1386 | 186.4976 | 249.3035 | 166.9398
2012-10-31 08:36 | 24.2934 | 271.0357 | 206.3991 | 269.1502 | 186.5468 | 77.3821 | 0.014398 | 0.35632 | 0.00513 | 24.748 | 2.6339 | 42.0491 | 110.7548 | 15.9643 | 19.8418 | 5.3347 | 110.7599 | 251.1939 | 186.5573 | 249.3084 | 166.705
2012-10-31 08:36 | 24.2986 | 271.0448 | 206.3688 | 269.202 | 186.4774 | 77.3913 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.6348 | 42.0628 | 110.8266 | 15.9644 | 19.859 | 5.3354 | 110.8317 | 251.1858 | 186.5098 | 249.343 | 166.6184
2012-10-31 08:36 | 24.3009 | 271.0588 | 206.3711 | 269.2004 | 186.0991 | 77.385 | 0.014398 | 0.35634 | 0.005131 | 24.7489 | 2.6353 | 42.0713 | 110.8704 | 15.9645 | 19.8975 | 5.3349 | 110.8755 | 251.1613 | 186.4736 | 249.3029 | 166.2016
2012-10-31 08:36 | 24.3076 | 271.0228 | 206.3267 | 269.1993 | 186.404 | 77.3844 | 0.014414 | 0.35638 | 0.005137 | 24.7244 | 2.6357 | 42.0773 | 110.9014 | 15.9646 | 19.9042 | 5.3349 | 110.9065 | 251.1186 | 186.4225 | 249.2951 | 166.4998
2012-10-31 08:37 | 24.2979 | 271.048 | 206.317 | 269.1857 | 186.3315 | 77.393 | 0.014408 | 0.35636 | 0.005134 | 24.7338 | 2.6358 | 42.0801 | 110.9147 | 15.9648 | 19.8824 | 5.3355 | 110.9199 | 251.1656 | 186.4346 | 249.3033 | 166.4491
2012-10-31 08:37 | 24.2904 | 271.0289 | 206.2819 | 269.1899 | 186.2966 | 77.3977 | 0.014401 | 0.35639 | 0.005132 | 24.7478 | 2.6359 | 42.0813 | 110.9213 | 15.9648 | 19.8749 | 5.3358 | 110.9265 | 251.154 | 186.407 | 249.315 | 166.4217
2012-10-31 08:37 | 24.2889 | 271.0002 | 206.2686 | 269.1845 | 186.3186 | 77.3878 | 0.014408 | 0.35642 | 0.005135 | 24.7378 | 2.6359 | 42.0825 | 110.9271 | 15.9649 | 19.8774 | 5.3351 | 110.9322 | 251.1228 | 186.3912 | 249.3071 | 166.4412
2012-10-31 08:37 | 24.2897 | 271.0243 | 206.2851 | 269.1465 | 186.3155 | 77.3942 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.636 | 42.0827 | 110.9283 | 15.9648 | 19.8261 | 5.3356 | 110.9334 | 251.1982 | 186.459 | 249.3204 | 166.4894
2012-10-31 08:37 | 24.2979 | 271.0131 | 206.2697 | 269.1896 | 186.3983 | 77.4 | 0.014417 | 0.35645 | 0.005139 | 24.7244 | 2.636 | 42.0831 | 110.9302 | 15.9649 | 19.9065 | 5.336 | 110.9353 | 251.1066 | 186.3632 | 249.2831 | 166.4918
2012-10-31 08:37 | 24.2889 | 271.0235 | 206.2568 | 269.169 | 186.3736 | 77.3913 | 0.014417 | 0.35645 | 0.005139 | 24.7244 | 2.636 | 42.0824 | 110.9277 | 15.9647 | 19.8574 | 5.3354 | 110.9328 | 251.1661 | 186.3994 | 249.3116 | 166.5162
2012-10-31 08:37 | 24.2859 | 271.0166 | 206.2656 | 269.1815 | 186.2489 | 77.3971 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6359 | 42.0824 | 110.9272 | 15.9648 | 19.8062 | 5.3358 | 110.9323 | 251.2104 | 186.4594 | 249.3753 | 166.4427
2012-10-31 08:37 | 24.2807 | 271.0424 | 206.2801 | 269.1685 | 186.2555 | 77.4075 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.636 | 42.0826 | 110.929 | 15.9647 | 19.8211 | 5.3365 | 110.9341 | 251.2213 | 186.459 | 249.3474 | 166.4344
2012-10-31 08:37 | 24.2919 | 271.0381 | 206.2243 | 269.1836 | 186.5061 | 77.3948 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6358 | 42.0808 | 110.9185 | 15.9648 | 19.8483 | 5.3356 | 110.9237 | 251.1898 | 186.376 | 249.3353 | 166.6578
2012-10-31 08:37 | 24.2844 | 270.9957 | 206.2956 | 269.1761 | 186.53 | 77.4144 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6358 | 42.08 | 110.9138 | 15.9649 | 19.8208 | 5.3369 | 110.9189 | 251.1749 | 186.4748 | 249.3553 | 166.7092
2012-10-31 08:37 | 24.2822 | 271.0013 | 206.2697 | 269.1662 | 186.5788 | 77.3988 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6358 | 42.08 | 110.9137 | 15.9649 | 19.8025 | 5.3359 | 110.9188 | 251.1988 | 186.4672 | 249.3637 | 166.7763
2012-10-31 08:37 | 24.2882 | 271.0383 | 206.2994 | 269.1566 | 186.4906 | 77.4104 | 0.014411 | 0.35649 | 0.005137 | 24.7376 | 2.6357 | 42.0791 | 110.9092 | 15.9649 | 19.7724 | 5.3367 | 110.9143 | 251.2659 | 186.527 | 249.3842 | 166.7182
2012-10-31 08:37 | 24.2739 | 271.0279 | 206.3048 | 269.1773 | 186.5509 | 77.4058 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6357 | 42.0784 | 110.9057 | 15.9648 | 19.7902 | 5.3364 | 110.9109 | 251.2377 | 186.5146 | 249.3871 | 166.7607
2012-10-31 08:37 | 24.2799 | 271.0339 | 206.3186 | 269.1716 | 186.4587 | 77.4011 | 0.014408 | 0.35654 | 0.005137 | 24.7458 | 2.6356 | 42.0765 | 110.8953 | 15.9649 | 19.8042 | 5.336 | 110.9004 | 251.2297 | 186.5144 | 249.3674 | 166.6545
2012-10-31 08:37 | 24.2799 | 271.0339 | 206.3108 | 269.1871 | 186.5569 | 77.4081 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6354 | 42.075 | 110.8864 | 15.965 | 19.7601 | 5.3365 | 110.8915 | 251.2738 | 186.5507 | 249.427 | 166.7968
2012-10-31 08:37 | 24.2814 | 271.016 | 206.2926 | 269.1886 | 186.5073 | 77.4063 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6353 | 42.073 | 110.8764 | 15.965 | 19.8218 | 5.3364 | 110.8815 | 251.1942 | 186.4708 | 249.3668 | 166.6855
2012-10-31 08:37 | 24.2807 | 271.023 | 206.3116 | 269.1841 | 186.593 | 77.4075 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6351 | 42.0701 | 110.8608 | 15.965 | 19.8171 | 5.3365 | 110.8659 | 251.2059 | 186.4945 | 249.367 | 166.7759
2012-10-31 08:37 | 24.2814 | 271.0276 | 206.3556 | 269.177 | 186.735 | 77.4092 | 0.014401 | 0.35655 | 0.005135 | 24.7588 | 2.6349 | 42.0656 | 110.8371 | 15.965 | 19.7977 | 5.3366 | 110.8423 | 251.2299 | 186.5579 | 249.3793 | 166.9373
2012-10-31 08:37 | 24.2897 | 271.0398 | 206.3718 | 269.1969 | 186.5941 | 77.4098 | 0.014423 | 0.35659 | 0.005143 | 24.7241 | 2.6349 | 42.0654 | 110.8369 | 15.9649 | 19.7779 | 5.3366 | 110.8421 | 251.2619 | 186.5939 | 249.419 | 166.8162
2012-10-31 08:37 | 24.2792 | 271.0526 | 206.3613 | 269.1476 | 186.1755 | 77.3936 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.635 | 42.0668 | 110.8447 | 15.9649 | 19.7554 | 5.3355 | 110.8498 | 251.2972 | 186.6059 | 249.3922 | 166.4201
2012-10-31 08:37 | 24.2889 | 271.0351 | 206.3434 | 269.2466 | 186.2323 | 77.4081 | 0.014408 | 0.35659 | 0.005138 | 24.7498 | 2.6349 | 42.0664 | 110.8425 | 15.9648 | 19.7972 | 5.3365 | 110.8476 | 251.2379 | 186.5462 | 249.4494 | 166.4351
2012-10-31 08:37 | 24.2882 | 271.0228 | 206.2915 | 269.2342 | 186.2669 | 77.404 | 0.014404 | 0.35658 | 0.005136 | 24.7557 | 2.6349 | 42.0657 | 110.8383 | 15.9649 | 19.8165 | 5.3362 | 110.8434 | 251.2063 | 186.475 | 249.4177 | 166.4504
2012-10-31 08:38 | 24.2844 | 271.0112 | 206.2719 | 269.2421 | 186.2121 | 77.4023 | 0.014417 | 0.35651 | 0.00514 | 24.7283 | 2.6348 | 42.0644 | 110.8321 | 15.9648 | 19.7887 | 5.3361 | 110.8372 | 251.2225 | 186.4832 | 249.4534 | 166.4234
2012-10-31 08:38 | 24.2911 | 271.0567 | 206.2983 | 269.1751 | 186.3404 | 77.3913 | 0.014423 | 0.35649 | 0.005142 | 24.717 | 2.6348 | 42.0636 | 110.8279 | 15.9648 | 19.7592 | 5.3354 | 110.8331 | 251.2975 | 186.5391 | 249.4159 | 166.5812
2012-10-31 08:38 | 24.3001 | 271.0541 | 206.2995 | 269.2073 | 186.3651 | 77.3994 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6348 | 42.0633 | 110.8268 | 15.9648 | 19.8004 | 5.3359 | 110.8319 | 251.2537 | 186.4991 | 249.4069 | 166.5647
2012-10-31 08:38 | 24.2889 | 271.0545 | 206.2922 | 269.2388 | 186.3265 | 77.4017 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6347 | 42.0629 | 110.8243 | 15.9648 | 19.8012 | 5.3361 | 110.8295 | 251.2533 | 186.491 | 249.4376 | 166.5253
2012-10-31 08:38 | 24.2949 | 271.0256 | 206.2824 | 269.2215 | 186.3403 | 77.4086 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6346 | 42.0616 | 110.8174 | 15.9648 | 19.8313 | 5.3365 | 110.8226 | 251.1943 | 186.4511 | 249.3902 | 166.509
2012-10-31 08:38 | 24.2911 | 271.0683 | 206.255 | 269.2177 | 186.1992 | 77.3925 | 0.014414 | 0.35662 | 0.00514 | 24.7415 | 2.6346 | 42.0608 | 110.8133 | 15.9648 | 19.8154 | 5.3354 | 110.8184 | 251.2529 | 186.4396 | 249.4023 | 166.3838
2012-10-31 08:38 | 24.2979 | 271.0364 | 206.2461 | 269.2284 | 186.2805 | 77.4046 | 0.014411 | 0.35651 | 0.005138 | 24.7386 | 2.6345 | 42.0595 | 110.8068 | 15.9647 | 19.8022 | 5.3363 | 110.812 | 251.2342 | 186.4439 | 249.4262 | 166.4783
2012-10-31 08:38 | 24.2919 | 271.0342 | 206.2007 | 269.2574 | 186.3491 | 77.4052 | 0.014404 | 0.35659 | 0.005136 | 24.7567 | 2.6344 | 42.0579 | 110.7986 | 15.9647 | 19.8323 | 5.3363 | 110.8037 | 251.2019 | 186.3684 | 249.4251 | 166.5168
2012-10-31 08:38 | 24.2971 | 271.0433 | 206.2335 | 269.2082 | 186.4956 | 77.4034 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6343 | 42.0558 | 110.788 | 15.9647 | 19.8295 | 5.3362 | 110.7931 | 251.2138 | 186.404 | 249.3787 | 166.6661
2012-10-31 08:38 | 24.2904 | 271.0599 | 206.2898 | 269.2364 | 186.4339 | 77.3994 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6343 | 42.0553 | 110.7855 | 15.9647 | 19.8107 | 5.3359 | 110.7907 | 251.2492 | 186.4791 | 249.4257 | 166.6232
2012-10-31 08:38 | 24.2979 | 271.0635 | 206.3051 | 269.2168 | 186.4532 | 77.4075 | 0.014423 | 0.35654 | 0.005142 | 24.72 | 2.6342 | 42.0544 | 110.7815 | 15.9645 | 19.8383 | 5.3365 | 110.7867 | 251.2252 | 186.4668 | 249.3785 | 166.6149
2012-10-31 08:38 | 24.3024 | 271.0796 | 206.3096 | 269.2407 | 186.442 | 77.4046 | 0.014417 | 0.35657 | 0.005141 | 24.7323 | 2.6342 | 42.0541 | 110.7787 | 15.9647 | 19.8628 | 5.3363 | 110.7838 | 251.2168 | 186.4468 | 249.3779 | 166.5792
2012-10-31 08:38 | 24.3054 | 271.0904 | 206.3008 | 269.2786 | 186.288 | 77.4029 | 0.014417 | 0.35661 | 0.005141 | 24.7354 | 2.6341 | 42.0529 | 110.7725 | 15.9646 | 19.8418 | 5.3362 | 110.7776 | 251.2486 | 186.459 | 249.4368 | 166.4462
2012-10-31 08:38 | 24.3031 | 271.0532 | 206.3064 | 269.2142 | 186.2739 | 77.4139 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6341 | 42.0521 | 110.7684 | 15.9647 | 19.8074 | 5.3369 | 110.7735 | 251.2458 | 186.499 | 249.4068 | 166.4665
2012-10-31 08:38 | 24.3039 | 271.0889 | 206.3072 | 269.2655 | 186.2865 | 77.4086 | 0.01442 | 0.35659 | 0.005142 | 24.7292 | 2.634 | 42.0501 | 110.7583 | 15.9646 | 19.7841 | 5.3365 | 110.7635 | 251.3048 | 186.5231 | 249.4814 | 166.5024
2012-10-31 08:38 | 24.3069 | 271.0958 | 206.259 | 269.2413 | 186.4151 | 77.3907 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6338 | 42.0469 | 110.7417 | 15.9646 | 19.8192 | 5.3353 | 110.7469 | 251.2766 | 186.4398 | 249.4221 | 166.5959
2012-10-31 08:38 | 24.3046 | 271.0508 | 206.2961 | 269.2351 | 186.5933 | 77.389 | 0.014423 | 0.35655 | 0.005143 | 24.7211 | 2.6337 | 42.0458 | 110.7358 | 15.9645 | 19.837 | 5.3352 | 110.741 | 251.2138 | 186.4591 | 249.3981 | 166.7563
2012-10-31 08:38 | 24.3016 | 271.0866 | 206.3561 | 269.2244 | 186.5786 | 77.4029 | 0.014423 | 0.35657 | 0.005143 | 24.722 | 2.6337 | 42.0456 | 110.7364 | 15.9644 | 19.834 | 5.3362 | 110.7415 | 251.2526 | 186.5221 | 249.3904 | 166.7446
2012-10-31 08:38 | 24.3001 | 271.0347 | 206.3703 | 269.2733 | 186.5731 | 77.404 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6336 | 42.0445 | 110.7294 | 15.9645 | 19.8044 | 5.3362 | 110.7345 | 251.2303 | 186.5659 | 249.4689 | 166.7687
2012-10-31 08:38 | 24.3069 | 271.0454 | 206.4086 | 269.2646 | 186.6663 | 77.3861 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6336 | 42.044 | 110.7281 | 15.9643 | 19.8633 | 5.335 | 110.7332 | 251.1821 | 186.5453 | 249.4013 | 166.803
2012-10-31 08:38 | 24.3128 | 271.0358 | 206.45 | 269.2821 | 186.6212 | 77.3971 | 0.014433 | 0.35658 | 0.005147 | 24.706 | 2.6335 | 42.0426 | 110.7197 | 15.9645 | 19.8773 | 5.3358 | 110.7248 | 251.1585 | 186.5727 | 249.4048 | 166.7439
2012-10-31 08:38 | 24.3054 | 271.071 | 206.3993 | 269.2088 | 186.5431 | 77.3959 | 0.014433 | 0.35654 | 0.005146 | 24.7029 | 2.6335 | 42.0424 | 110.72 | 15.9643 | 19.914 | 5.3357 | 110.7252 | 251.157 | 186.4853 | 249.2948 | 166.6291
2012-10-31 08:38 | 24.3009 | 271.0665 | 206.4538 | 269.2431 | 186.5661 | 77.4092 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6335 | 42.0413 | 110.7136 | 15.9643 | 19.9015 | 5.3366 | 110.7187 | 251.165 | 186.5523 | 249.3416 | 166.6646
2012-10-31 08:38 | 24.3024 | 271.0525 | 206.4514 | 269.2679 | 186.6225 | 77.3942 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6334 | 42.0404 | 110.7094 | 15.9643 | 19.8749 | 5.3356 | 110.7145 | 251.1776 | 186.5765 | 249.393 | 166.7476
2012-10-31 08:38 | 24.3046 | 271.0741 | 206.4733 | 269.2856 | 186.5462 | 77.4075 | 0.014426 | 0.35649 | 0.005143 | 24.7119 | 2.6334 | 42.0395 | 110.705 | 15.9642 | 19.8891 | 5.3365 | 110.7101 | 251.185 | 186.5842 | 249.3965 | 166.6571
2012-10-31 08:39 | 24.3076 | 271.0577 | 206.5078 | 269.2304 | 186.4982 | 77.3832 | 0.014436 | 0.35659 | 0.005148 | 24.7018 | 2.6333 | 42.039 | 110.7021 | 15.9643 | 19.9122 | 5.3348 | 110.7072 | 251.1455 | 186.5956 | 249.3182 | 166.586
2012-10-31 08:39 | 24.3084 | 271.0701 | 206.5322 | 269.2544 | 186.5697 | 77.4011 | 0.01443 | 0.35659 | 0.005146 | 24.7121 | 2.6332 | 42.038 | 110.6967 | 15.9643 | 19.9371 | 5.336 | 110.7018 | 251.133 | 186.5951 | 249.3173 | 166.6326
2012-10-31 08:39 | 24.3084 | 271.0895 | 206.5046 | 269.2312 | 186.5265 | 77.393 | 0.014408 | 0.35662 | 0.005138 | 24.7518 | 2.6331 | 42.0361 | 110.6863 | 15.9644 | 19.8969 | 5.3355 | 110.6914 | 251.1926 | 186.6077 | 249.3343 | 166.6296
2012-10-31 08:39 | 24.3091 | 271.0476 | 206.4738 | 269.2435 | 186.5664 | 77.3948 | 0.01443 | 0.35655 | 0.005145 | 24.7091 | 2.6331 | 42.0354 | 110.6833 | 15.9642 | 19.8936 | 5.3356 | 110.6884 | 251.154 | 186.5802 | 249.3499 | 166.6728
2012-10-31 08:39 | 24.3039 | 271.0773 | 206.4726 | 269.2499 | 186.5455 | 77.4011 | 0.014408 | 0.35654 | 0.005137 | 24.7458 | 2.6331 | 42.0351 | 110.6825 | 15.9641 | 19.8884 | 5.336 | 110.6876 | 251.1889 | 186.5842 | 249.3615 | 166.6571
2012-10-31 08:39 | 24.3166 | 271.0861 | 206.5207 | 269.2743 | 186.6524 | 77.378 | 0.014426 | 0.35657 | 0.005144 | 24.7169 | 2.633 | 42.0334 | 110.6743 | 15.9641 | 19.869 | 5.3344 | 110.6794 | 251.2171 | 186.6517 | 249.4053 | 166.7834
2012-10-31 08:39 | 24.3061 | 271.0329 | 206.4669 | 269.225 | 186.7636 | 77.3913 | 0.014433 | 0.35649 | 0.005145 | 24.6999 | 2.633 | 42.0339 | 110.6772 | 15.964 | 19.8906 | 5.3354 | 110.6824 | 251.1423 | 186.5763 | 249.3344 | 166.873
2012-10-31 08:39 | 24.3031 | 271.061 | 206.4915 | 269.2686 | 186.8195 | 77.4029 | 0.014411 | 0.35654 | 0.005138 | 24.7406 | 2.633 | 42.0326 | 110.6709 | 15.9639 | 19.8756 | 5.3362 | 110.676 | 251.1854 | 186.6159 | 249.393 | 166.9439
2012-10-31 08:39 | 24.3084 | 271.0624 | 206.5558 | 269.2467 | 186.7738 | 77.3942 | 0.014426 | 0.35652 | 0.005143 | 24.7139 | 2.6329 | 42.0321 | 110.6676 | 15.964 | 19.8528 | 5.3356 | 110.6727 | 251.2096 | 186.703 | 249.3939 | 166.921
2012-10-31 08:39 | 24.3173 | 271.0829 | 206.5962 | 269.2323 | 186.8101 | 77.3844 | 0.014423 | 0.35652 | 0.005142 | 24.7191 | 2.6328 | 42.0305 | 110.6598 | 15.9639 | 19.9018 | 5.3349 | 110.6649 | 251.1811 | 186.6944 | 249.3305 | 166.9083
2012-10-31 08:39 | 24.3031 | 271.0338 | 206.5663 | 269.2414 | 186.8352 | 77.3867 | 0.014411 | 0.35648 | 0.005137 | 24.7367 | 2.6328 | 42.03 | 110.6576 | 15.9639 | 19.8515 | 5.335 | 110.6627 | 251.1823 | 186.7148 | 249.3899 | 166.9837
2012-10-31 08:39 | 24.3076 | 271.0344 | 206.5787 | 269.2653 | 186.8946 | 77.3907 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6328 | 42.0292 | 110.6529 | 15.9639 | 19.844 | 5.3353 | 110.658 | 251.1904 | 186.7347 | 249.4213 | 167.0506
2012-10-31 08:39 | 24.3098 | 271.0793 | 206.6202 | 269.252 | 186.7595 | 77.3925 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6327 | 42.0281 | 110.6477 | 15.9639 | 19.8181 | 5.3354 | 110.6529 | 251.2612 | 186.8021 | 249.4339 | 166.9414
2012-10-31 08:39 | 24.3031 | 271.0377 | 206.6253 | 269.2026 | 186.6507 | 77.3855 | 0.014417 | 0.35649 | 0.00514 | 24.7273 | 2.6291 | 41.9704 | 110.346 | 15.9635 | 19.8395 | 5.335 | 110.3512 | 251.1982 | 186.7858 | 249.3631 | 166.8112
2012-10-31 08:39 | 24.3076 | 271.0538 | 206.6102 | 269.242 | 186.6709 | 77.3861 | 0.014404 | 0.35657 | 0.005136 | 24.7547 | 2.6264 | 41.9254 | 110.1126 | 15.9631 | 19.852 | 5.335 | 110.1178 | 251.2018 | 186.7582 | 249.39 | 166.8189
2012-10-31 08:39 | 24.3061 | 271.0213 | 206.6047 | 269.2289 | 186.6302 | 77.3821 | 0.014414 | 0.35646 | 0.005138 | 24.7305 | 2.6259 | 41.9173 | 110.0709 | 15.963 | 19.8264 | 5.3347 | 110.076 | 251.1949 | 186.7783 | 249.4025 | 166.8038
2012-10-31 08:39 | 24.3166 | 271.0551 | 206.5443 | 269.2044 | 186.2835 | 77.378 | 0.014417 | 0.35641 | 0.005138 | 24.7213 | 2.6258 | 41.9152 | 110.0607 | 15.9629 | 19.8249 | 5.3344 | 110.0658 | 251.2302 | 186.7194 | 249.3795 | 166.4586
2012-10-31 08:39 | 24.3076 | 271.0732 | 206.4487 | 269.2731 | 185.9331 | 77.3798 | 0.014404 | 0.35631 | 0.005132 | 24.7366 | 2.626 | 41.9185 | 110.0778 | 15.9629 | 19.848 | 5.3346 | 110.083 | 251.2252 | 186.6007 | 249.4251 | 166.0851
2012-10-31 08:39 | 24.3084 | 271.0895 | 206.4338 | 269.2312 | 185.9614 | 77.3705 | 0.014401 | 0.35639 | 0.005132 | 24.7478 | 2.6264 | 41.9248 | 110.112 | 15.9628 | 19.8327 | 5.3339 | 110.1171 | 251.2568 | 186.6011 | 249.3985 | 166.1287
2012-10-31 08:39 | 24.3084 | 271.0779 | 206.3708 | 269.2544 | 186.1497 | 77.3821 | 0.014408 | 0.35629 | 0.005133 | 24.7288 | 2.6269 | 41.9325 | 110.1519 | 15.9628 | 19.8167 | 5.3347 | 110.1571 | 251.2612 | 186.5541 | 249.4377 | 166.333
2012-10-31 08:39 | 24.3039 | 271.0385 | 206.3111 | 269.2228 | 185.7646 | 77.3826 | 0.014414 | 0.35622 | 0.005135 | 24.7135 | 2.6274 | 41.9408 | 110.1945 | 15.963 | 19.8001 | 5.3348 | 110.1996 | 251.2384 | 186.511 | 249.4227 | 165.9645
2012-10-31 08:39 | 24.3031 | 271.0144 | 206.2198 | 269.2142 | 186.0071 | 77.3763 | 0.014401 | 0.35629 | 0.005131 | 24.7408 | 2.6291 | 41.9692 | 110.342 | 15.9632 | 19.7672 | 5.3343 | 110.3471 | 251.2472 | 186.4526 | 249.447 | 166.2399
2012-10-31 08:39 | 24.2964 | 270.9961 | 206.2288 | 269.258 | 186.3811 | 77.3809 | 0.014408 | 0.35631 | 0.005134 | 24.7297 | 2.6329 | 42.0311 | 110.6652 | 15.9636 | 19.8408 | 5.3346 | 110.6704 | 251.1553 | 186.388 | 249.4172 | 166.5403
2012-10-31 08:39 | 24.2822 | 271.0594 | 206.2225 | 269.2166 | 186.779 | 77.3792 | 0.014408 | 0.35623 | 0.005133 | 24.7247 | 2.6338 | 42.0459 | 110.7417 | 15.9638 | 19.8146 | 5.3345 | 110.7468 | 251.2448 | 186.4079 | 249.402 | 166.9644
2012-10-31 08:39 | 24.2807 | 271.0541 | 206.3155 | 269.2423 | 186.8677 | 77.3763 | 0.014392 | 0.35632 | 0.005128 | 24.7583 | 2.6347 | 42.0601 | 110.8157 | 15.9639 | 19.8331 | 5.3343 | 110.8208 | 251.221 | 186.4824 | 249.4092 | 167.0346
2012-10-31 08:40 | 24.2867 | 271.0523 | 206.3884 | 269.2017 | 186.7599 | 77.3855 | 0.014398 | 0.35635 | 0.005131 | 24.75 | 2.6353 | 42.0703 | 110.8685 | 15.964 | 19.8311 | 5.335 | 110.8736 | 251.2212 | 186.5573 | 249.3706 | 166.9288
2012-10-31 08:40 | 24.2799 | 271.0765 | 206.3738 | 269.2143 | 186.5961 | 77.3867 | 0.014404 | 0.35629 | 0.005132 | 24.7356 | 2.6357 | 42.0766 | 110.901 | 15.9641 | 19.8684 | 5.335 | 110.9061 | 251.2081 | 186.5054 | 249.3459 | 166.7277
2012-10-31 08:40 | 24.2837 | 271.0842 | 206.3973 | 269.2065 | 186.4665 | 77.3959 | 0.014411 | 0.35629 | 0.005135 | 24.7236 | 2.6359 | 42.0801 | 110.9194 | 15.9642 | 19.8361 | 5.3357 | 110.9246 | 251.2481 | 186.5612 | 249.3704 | 166.6304
2012-10-31 08:40 | 24.2702 | 270.997 | 206.3483 | 269.1774 | 186.8337 | 77.3873 | 0.014392 | 0.35629 | 0.005128 | 24.7563 | 2.6361 | 42.0826 | 110.9325 | 15.9641 | 19.8266 | 5.3351 | 110.9376 | 251.1704 | 186.5217 | 249.3508 | 167.0071
2012-10-31 08:40 | 24.2762 | 271.0845 | 206.4882 | 269.2572 | 186.8397 | 77.3763 | 0.014398 | 0.35639 | 0.005131 | 24.753 | 2.6361 | 42.0837 | 110.9377 | 15.9643 | 19.8728 | 5.3343 | 110.9429 | 251.2117 | 186.6154 | 249.3844 | 166.9669
2012-10-31 08:40 | 24.2754 | 271.0488 | 206.448 | 269.2059 | 186.7172 | 77.3965 | 0.014411 | 0.35634 | 0.005135 | 24.7266 | 2.6361 | 42.084 | 110.9392 | 15.9643 | 19.8238 | 5.3357 | 110.9443 | 251.225 | 186.6242 | 249.3821 | 166.8934
2012-10-31 08:40 | 24.2687 | 271.0343 | 206.4413 | 269.1915 | 186.7498 | 77.3896 | 0.014411 | 0.35632 | 0.005135 | 24.7256 | 2.6361 | 42.0834 | 110.9355 | 15.9643 | 19.8131 | 5.3352 | 110.9407 | 251.2212 | 186.6282 | 249.3784 | 166.9367
2012-10-31 08:40 | 24.2605 | 271.03 | 206.4331 | 269.1988 | 186.7337 | 77.3982 | 0.014411 | 0.35636 | 0.005136 | 24.7286 | 2.636 | 42.0828 | 110.9322 | 15.9643 | 19.8571 | 5.3358 | 110.9373 | 251.1729 | 186.576 | 249.3417 | 166.8766
2012-10-31 08:40 | 24.2687 | 271.0343 | 206.4807 | 269.2225 | 186.7223 | 77.3965 | 0.014404 | 0.35635 | 0.005133 | 24.7397 | 2.636 | 42.0821 | 110.9286 | 15.9643 | 19.8532 | 5.3357 | 110.9337 | 251.1811 | 186.6275 | 249.3693 | 166.8691
2012-10-31 08:40 | 24.2612 | 270.9958 | 206.5244 | 269.1801 | 186.7187 | 77.3913 | 0.014401 | 0.35639 | 0.005132 | 24.7478 | 2.6358 | 42.0786 | 110.9102 | 15.9643 | 19.8738 | 5.3354 | 110.9153 | 251.122 | 186.6506 | 249.3063 | 166.8449
2012-10-31 08:40 | 24.2605 | 271.0377 | 206.5158 | 269.2104 | 186.769 | 77.3959 | 0.014404 | 0.35644 | 0.005134 | 24.7456 | 2.6357 | 42.0777 | 110.905 | 15.9644 | 19.837 | 5.3357 | 110.9101 | 251.2007 | 186.6788 | 249.3734 | 166.932
2012-10-31 08:40 | 24.2612 | 271.0229 | 206.5401 | 269.1762 | 186.7069 | 77.3815 | 0.014408 | 0.35645 | 0.005136 | 24.7398 | 2.6357 | 42.0774 | 110.9034 | 15.9644 | 19.9099 | 5.3347 | 110.9085 | 251.113 | 186.6302 | 249.2663 | 166.797
2012-10-31 08:40 | 24.2597 | 270.9904 | 206.5426 | 269.198 | 186.7604 | 77.4046 | 0.014401 | 0.35646 | 0.005133 | 24.7528 | 2.6357 | 42.0773 | 110.903 | 15.9644 | 19.8522 | 5.3363 | 110.9081 | 251.1382 | 186.6904 | 249.3458 | 166.9082
2012-10-31 08:40 | 24.2575 | 270.9882 | 206.5522 | 269.223 | 186.7582 | 77.3971 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6357 | 42.0778 | 110.9057 | 15.9644 | 19.8621 | 5.3358 | 110.9108 | 251.1261 | 186.6901 | 249.3609 | 166.8961
2012-10-31 08:40 | 24.265 | 271.019 | 206.5794 | 269.2149 | 186.8128 | 77.3896 | 0.014408 | 0.35648 | 0.005136 | 24.7418 | 2.6356 | 42.0762 | 110.8977 | 15.9643 | 19.8616 | 5.3352 | 110.9029 | 251.1574 | 186.7178 | 249.3533 | 166.9512
2012-10-31 08:40 | 24.2515 | 270.9783 | 206.558 | 269.1975 | 186.7679 | 77.4029 | 0.014417 | 0.35644 | 0.005139 | 24.7233 | 2.6356 | 42.075 | 110.8908 | 15.9644 | 19.836 | 5.3362 | 110.8959 | 251.1423 | 186.722 | 249.3615 | 166.9319
2012-10-31 08:40 | 24.2642 | 271.0182 | 206.5943 | 269.2025 | 186.7374 | 77.3977 | 0.014404 | 0.35645 | 0.005134 | 24.7467 | 2.6355 | 42.0745 | 110.8871 | 15.9645 | 19.8367 | 5.3358 | 110.8923 | 251.1815 | 186.7576 | 249.3658 | 166.9007
2012-10-31 08:40 | 24.2635 | 271.0097 | 206.5542 | 269.2367 | 186.7838 | 77.3982 | 0.01442 | 0.35652 | 0.005141 | 24.7242 | 2.6355 | 42.0746 | 110.8886 | 15.9644 | 19.856 | 5.3358 | 110.8937 | 251.1537 | 186.6982 | 249.3807 | 166.9278
2012-10-31 08:40 | 24.2627 | 271.0361 | 206.5456 | 269.2165 | 186.6378 | 77.389 | 0.014417 | 0.35658 | 0.005141 | 24.7334 | 2.6355 | 42.0738 | 110.884 | 15.9645 | 19.791 | 5.3352 | 110.8891 | 251.2451 | 186.7546 | 249.4255 | 166.8468
2012-10-31 08:40 | 24.2732 | 270.9962 | 206.5561 | 269.227 | 186.6169 | 77.4006 | 0.014417 | 0.35655 | 0.00514 | 24.7314 | 2.6354 | 42.0729 | 110.8791 | 15.9645 | 19.8778 | 5.336 | 110.8842 | 251.1184 | 186.6783 | 249.3492 | 166.7391
2012-10-31 08:40 | 24.2657 | 270.9964 | 206.5053 | 269.2273 | 186.5662 | 77.4011 | 0.014411 | 0.35655 | 0.005138 | 24.7417 | 2.6353 | 42.0706 | 110.8676 | 15.9644 | 19.8101 | 5.336 | 110.8727 | 251.1863 | 186.6952 | 249.4172 | 166.7561
2012-10-31 08:40 | 24.2642 | 271.0376 | 206.5549 | 269.2102 | 186.5372 | 77.4063 | 0.01442 | 0.35651 | 0.005141 | 24.7232 | 2.6352 | 42.0697 | 110.8621 | 15.9645 | 19.8768 | 5.3364 | 110.8672 | 251.1608 | 186.6781 | 249.3334 | 166.6604
2012-10-31 08:40 | 24.2627 | 271.0167 | 206.4747 | 269.2747 | 186.7006 | 77.4046 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6352 | 42.0691 | 110.8599 | 15.9644 | 19.8392 | 5.3363 | 110.865 | 251.1775 | 186.6355 | 249.4355 | 166.8614
2012-10-31 08:40 | 24.265 | 271.0073 | 206.5203 | 269.2654 | 186.9423 | 77.4098 | 0.014411 | 0.35642 | 0.005136 | 24.7326 | 2.6352 | 42.0686 | 110.857 | 15.9644 | 19.9057 | 5.3366 | 110.8622 | 251.1016 | 186.6146 | 249.3597 | 167.0366
2012-10-31 08:40 | 24.2642 | 270.991 | 206.5589 | 269.2723 | 186.9965 | 77.3919 | 0.014411 | 0.35652 | 0.005138 | 24.7396 | 2.6351 | 42.0673 | 110.8509 | 15.9643 | 19.8728 | 5.3354 | 110.8561 | 251.1182 | 186.6861 | 249.3995 | 167.1237
2012-10-31 08:41 | 24.256 | 270.9906 | 206.5861 | 269.2641 | 186.9019 | 77.3977 | 0.014404 | 0.35652 | 0.005135 | 24.7517 | 2.635 | 42.0658 | 110.8428 | 15.9643 | 19.8124 | 5.3358 | 110.8479 | 251.1782 | 186.7737 | 249.4517 | 167.0895
2012-10-31 08:41 | 24.2582 | 271.0199 | 206.5923 | 269.2819 | 186.649 | 77.3936 | 0.014417 | 0.35648 | 0.005139 | 24.7264 | 2.6349 | 42.0646 | 110.8362 | 15.9644 | 19.8467 | 5.3355 | 110.8413 | 251.1732 | 186.7456 | 249.4352 | 166.8023
2012-10-31 08:41 | 24.265 | 271.0772 | 206.5951 | 269.2537 | 186.852 | 77.3919 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6348 | 42.0629 | 110.8279 | 15.9643 | 19.8415 | 5.3354 | 110.833 | 251.2357 | 186.7536 | 249.4122 | 167.0105
2012-10-31 08:41 | 24.2635 | 271.0369 | 206.6251 | 269.2949 | 186.8819 | 77.3925 | 0.014404 | 0.35654 | 0.005136 | 24.7526 | 2.6347 | 42.0618 | 110.8222 | 15.9643 | 19.836 | 5.3354 | 110.8274 | 251.2009 | 186.7891 | 249.4589 | 167.0459
2012-10-31 08:41 | 24.2575 | 271.027 | 206.6191 | 269.2656 | 186.7386 | 77.4023 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6347 | 42.0613 | 110.8202 | 15.9642 | 19.838 | 5.3361 | 110.8254 | 251.189 | 186.7811 | 249.4276 | 166.9006
2012-10-31 08:41 | 24.2665 | 271.0476 | 206.5494 | 269.3018 | 186.5749 | 77.3913 | 0.01443 | 0.35657 | 0.005145 | 24.71 | 2.6347 | 42.0601 | 110.814 | 15.9642 | 19.839 | 5.3354 | 110.8192 | 251.2086 | 186.7104 | 249.4628 | 166.7359
2012-10-31 08:41 | 24.2597 | 271.0486 | 206.5701 | 269.2834 | 186.4974 | 77.3971 | 0.014408 | 0.35657 | 0.005137 | 24.7478 | 2.6346 | 42.0598 | 110.811 | 15.9643 | 19.8563 | 5.3358 | 110.8162 | 251.1923 | 186.7138 | 249.4271 | 166.6411
2012-10-31 08:41 | 24.2582 | 271.0548 | 206.5608 | 269.2858 | 186.6019 | 77.3954 | 0.014414 | 0.35662 | 0.00514 | 24.7415 | 2.6346 | 42.059 | 110.807 | 15.9644 | 19.8267 | 5.3356 | 110.8121 | 251.2281 | 186.7341 | 249.4591 | 166.7752
2012-10-31 08:41 | 24.2575 | 271.0347 | 206.5561 | 269.2928 | 186.7307 | 77.3925 | 0.014401 | 0.35659 | 0.005135 | 24.7618 | 2.6345 | 42.0583 | 110.8038 | 15.9642 | 19.8621 | 5.3354 | 110.8089 | 251.1726 | 186.694 | 249.4307 | 166.8686
2012-10-31 08:41 | 24.253 | 271.0923 | 206.5871 | 269.3077 | 186.7537 | 77.4006 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6345 | 42.0569 | 110.7971 | 15.9642 | 19.8175 | 5.336 | 110.8023 | 251.2748 | 186.7696 | 249.4902 | 166.9362
2012-10-31 08:41 | 24.259 | 271.0518 | 206.5497 | 269.3098 | 186.7911 | 77.4023 | 0.014414 | 0.35657 | 0.00514 | 24.7375 | 2.6345 | 42.0567 | 110.7964 | 15.9641 | 19.8074 | 5.3361 | 110.8015 | 251.2444 | 186.7423 | 249.5024 | 166.9837
2012-10-31 08:41 | 24.2612 | 271.1121 | 206.5598 | 269.3004 | 186.9228 | 77.4 | 0.014408 | 0.35655 | 0.005137 | 24.7468 | 2.6343 | 42.0551 | 110.7874 | 15.9642 | 19.7855 | 5.336 | 110.7925 | 251.3266 | 186.7743 | 249.5149 | 167.1373
2012-10-31 08:41 | 24.2687 | 271.1158 | 206.6067 | 269.2885 | 186.9813 | 77.3988 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.6342 | 42.0524 | 110.7739 | 15.9641 | 19.8091 | 5.3359 | 110.7791 | 251.3067 | 186.7976 | 249.4794 | 167.1722
2012-10-31 08:41 | 24.259 | 271.1448 | 206.6127 | 269.3331 | 187.007 | 77.4058 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.6341 | 42.0513 | 110.7684 | 15.9641 | 19.8034 | 5.3364 | 110.7736 | 251.3414 | 186.8093 | 249.5297 | 167.2036
2012-10-31 08:41 | 24.2567 | 271.096 | 206.6183 | 269.3153 | 186.7378 | 77.4069 | 0.014417 | 0.35652 | 0.00514 | 24.7293 | 2.634 | 42.0498 | 110.7603 | 15.9641 | 19.8091 | 5.3364 | 110.7654 | 251.2869 | 186.8092 | 249.5062 | 166.9287
2012-10-31 08:41 | 24.2582 | 271.1324 | 206.6159 | 269.3284 | 186.7118 | 77.4034 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.634 | 42.0496 | 110.7603 | 15.964 | 19.8066 | 5.3362 | 110.7654 | 251.3258 | 186.8093 | 249.5218 | 166.9052
2012-10-31 08:41 | 24.2582 | 271.113 | 206.5765 | 269.3323 | 186.6097 | 77.404 | 0.014423 | 0.35659 | 0.005143 | 24.7241 | 2.634 | 42.0486 | 110.7549 | 15.964 | 19.8026 | 5.3362 | 110.76 | 251.3104 | 186.7739 | 249.5297 | 166.8071
2012-10-31 08:41 | 24.2627 | 271.1602 | 206.5731 | 269.3019 | 186.5357 | 77.3965 | 0.014401 | 0.35654 | 0.005134 | 24.7578 | 2.6339 | 42.0475 | 110.7485 | 15.964 | 19.771 | 5.3357 | 110.7536 | 251.3892 | 186.8021 | 249.5309 | 166.7647
2012-10-31 08:41 | 24.2612 | 271.116 | 206.5283 | 269.3276 | 186.6284 | 77.3959 | 0.014426 | 0.35661 | 0.005144 | 24.72 | 2.6338 | 42.046 | 110.7412 | 15.9639 | 19.8016 | 5.3357 | 110.7463 | 251.3144 | 186.7267 | 249.526 | 166.8268
2012-10-31 08:41 | 24.2508 | 271.125 | 206.51 | 269.3327 | 186.5238 | 77.3982 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6337 | 42.0449 | 110.7349 | 15.964 | 19.7832 | 5.3358 | 110.7401 | 251.3418 | 186.7268 | 249.5495 | 166.7406
2012-10-31 08:41 | 24.271 | 271.1181 | 206.5224 | 269.38 | 186.3753 | 77.4 | 0.014417 | 0.35654 | 0.00514 | 24.7303 | 2.6337 | 42.0445 | 110.7339 | 15.9638 | 19.8074 | 5.336 | 110.739 | 251.3107 | 186.715 | 249.5726 | 166.5679
2012-10-31 08:41 | 24.259 | 271.1448 | 206.4749 | 269.3254 | 186.4928 | 77.3919 | 0.014417 | 0.35659 | 0.005141 | 24.7343 | 2.6337 | 42.044 | 110.7315 | 15.9638 | 19.8114 | 5.3354 | 110.7366 | 251.3334 | 186.6635 | 249.514 | 166.6814
2012-10-31 08:41 | 24.2627 | 271.1253 | 206.5141 | 269.3523 | 186.6299 | 77.4029 | 0.014417 | 0.35657 | 0.005141 | 24.7323 | 2.6336 | 42.0427 | 110.7249 | 15.9638 | 19.783 | 5.3362 | 110.73 | 251.3423 | 186.7311 | 249.5693 | 166.8469
2012-10-31 08:41 | 24.268 | 271.1228 | 206.5154 | 269.3576 | 186.6706 | 77.4017 | 0.01443 | 0.35648 | 0.005144 | 24.7041 | 2.6336 | 42.0424 | 110.7229 | 15.9639 | 19.8084 | 5.3361 | 110.728 | 251.3144 | 186.707 | 249.5492 | 166.8622
2012-10-31 08:42 | 24.2605 | 271.1502 | 206.5276 | 269.3424 | 186.6591 | 77.4075 | 0.01442 | 0.35658 | 0.005142 | 24.7282 | 2.6335 | 42.0407 | 110.7134 | 15.9639 | 19.7929 | 5.3365 | 110.7186 | 251.3573 | 186.7347 | 249.5495 | 166.8662
2012-10-31 08:42 | 24.265 | 271.1314 | 206.5557 | 269.3275 | 186.7461 | 77.4011 | 0.014414 | 0.35661 | 0.00514 | 24.7405 | 2.6334 | 42.0396 | 110.7075 | 15.9639 | 19.8054 | 5.336 | 110.7127 | 251.326 | 186.7503 | 249.5221 | 166.9407
2012-10-31 08:42 | 24.2725 | 271.1196 | 206.5829 | 269.335 | 186.785 | 77.3925 | 0.014426 | 0.35657 | 0.005144 | 24.7169 | 2.6334 | 42.0387 | 110.7032 | 15.9639 | 19.857 | 5.3354 | 110.7084 | 251.2626 | 186.7259 | 249.478 | 166.928
2012-10-31 08:42 | 24.2732 | 271.1396 | 206.5561 | 269.3163 | 186.7189 | 77.3988 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6333 | 42.0372 | 110.6963 | 15.9638 | 19.8216 | 5.3359 | 110.7014 | 251.318 | 186.7345 | 249.4947 | 166.8973
2012-10-31 08:42 | 24.2822 | 271.1486 | 206.5848 | 269.3447 | 186.6416 | 77.4 | 0.014408 | 0.35658 | 0.005138 | 24.7488 | 2.6332 | 42.0361 | 110.6901 | 15.9638 | 19.8507 | 5.336 | 110.6952 | 251.2979 | 186.7341 | 249.494 | 166.7909
2012-10-31 08:42 | 24.2792 | 271.1844 | 206.5896 | 269.3456 | 186.5483 | 77.3925 | 0.014433 | 0.35659 | 0.005147 | 24.7069 | 2.6332 | 42.0364 | 110.6919 | 15.9638 | 19.8838 | 5.3354 | 110.697 | 251.3006 | 186.7058 | 249.4618 | 166.6645
2012-10-31 08:42 | 24.2792 | 271.1146 | 206.5463 | 269.2835 | 186.4031 | 77.3988 | 0.014411 | 0.35657 | 0.005138 | 24.7426 | 2.6332 | 42.0359 | 110.6885 | 15.9639 | 19.8517 | 5.3359 | 110.6936 | 251.2629 | 186.6946 | 249.4318 | 166.5514
2012-10-31 08:42 | 24.2822 | 271.1409 | 206.5296 | 269.3563 | 186.3826 | 77.3925 | 0.01442 | 0.35657 | 0.005142 | 24.7272 | 2.6331 | 42.0343 | 110.6808 | 15.9638 | 19.8868 | 5.3354 | 110.686 | 251.2541 | 186.6428 | 249.4695 | 166.4958
2012-10-31 08:42 | 24.2739 | 271.1403 | 206.5056 | 269.3247 | 186.3429 | 77.4052 | 0.014414 | 0.35652 | 0.005139 | 24.7345 | 2.633 | 42.0325 | 110.6713 | 15.9638 | 19.8303 | 5.3363 | 110.6764 | 251.31 | 186.6753 | 249.4944 | 166.5126
2012-10-31 08:42 | 24.2784 | 271.1293 | 206.4707 | 269.2982 | 186.4337 | 77.4046 | 0.014423 | 0.35657 | 0.005143 | 24.722 | 2.6329 | 42.0316 | 110.6661 | 15.9638 | 19.879 | 5.3363 | 110.6712 | 251.2503 | 186.5917 | 249.4192 | 166.5547
2012-10-31 08:42 | 24.2792 | 271.0875 | 206.503 | 269.3145 | 186.4423 | 77.3948 | 0.014414 | 0.35661 | 0.00514 | 24.7405 | 2.6329 | 42.0315 | 110.6661 | 15.9638 | 19.8677 | 5.3356 | 110.6712 | 251.2198 | 186.6353 | 249.4468 | 166.5746
2012-10-31 08:42 | 24.2867 | 271.1338 | 206.5302 | 269.3337 | 186.4067 | 77.5306 | 0.014426 | 0.35658 | 0.005144 | 24.7179 | 2.9177 | 46.7147 | 136.3008 | 16.0106 | 19.8231 | 5.345 | 136.306 | 251.3107 | 186.7071 | 249.5106 | 166.5836
2012-10-31 08:42 | 24.2882 | 271.5696 | 206.7719 | 269.3546 | 186.1766 | 77.9796 | 0.01443 | 0.35665 | 0.005147 | 24.7161 | 2.9721 | 47.6858 | 141.7254 | 16.0446 | 19.8647 | 5.3759 | 141.7305 | 251.7049 | 186.9072 | 249.4899 | 166.3119
2012-10-31 08:42 | 24.2837 | 272.1583 | 207.0076 | 269.4277 | 186.2702 | 78.0559 | 0.01443 | 0.35673 | 0.005148 | 24.7211 | 2.9706 | 47.684 | 141.651 | 16.0519 | 19.8522 | 5.3812 | 141.6561 | 252.3061 | 187.1554 | 249.5755 | 166.418
2012-10-31 08:42 | 24.2934 | 272.6951 | 207.163 | 269.5577 | 186.5939 | 78.0946 | 0.014439 | 0.3568 | 0.005152 | 24.7106 | 2.9696 | 47.6823 | 141.5996 | 16.0566 | 19.8538 | 5.3838 | 141.6047 | 252.8413 | 187.3092 | 249.7039 | 166.7401
2012-10-31 08:42 | 24.2971 | 273.1832 | 207.4226 | 269.7244 | 186.8017 | 78.1334 | 0.014436 | 0.35675 | 0.00515 | 24.7128 | 2.9628 | 47.5787 | 140.9647 | 16.0588 | 19.8375 | 5.3865 | 140.9698 | 253.3457 | 187.5851 | 249.8869 | 166.9642
2012-10-31 08:42 | 24.2911 | 273.6499 | 207.5938 | 269.9279 | 186.8153 | 78.175 | 0.014436 | 0.35678 | 0.005151 | 24.7148 | 2.9623 | 47.5788 | 140.9425 | 16.0615 | 19.8194 | 5.3894 | 140.9477 | 253.8305 | 187.7744 | 250.1085 | 166.9959
2012-10-31 08:42 | 24.2949 | 274.0566 | 207.7867 | 270.18 | 187.0468 | 78.2021 | 0.014423 | 0.35674 | 0.005145 | 24.7341 | 2.9617 | 47.575 | 140.9009 | 16.0637 | 19.8232 | 5.3913 | 140.906 | 254.2334 | 187.9635 | 250.3568 | 167.2236
2012-10-31 08:42 | 24.2971 | 274.4578 | 208.0527 | 270.4654 | 187.2099 | 78.2472 | 0.014414 | 0.35662 | 0.00514 | 24.7415 | 2.9615 | 47.5781 | 140.9031 | 16.0654 | 19.8575 | 5.3944 | 140.9082 | 254.6003 | 188.1952 | 250.6079 | 167.3524
2012-10-31 08:42 | 24.2904 | 274.8655 | 208.2232 | 270.7923 | 186.6537 | 78.2888 | 0.014423 | 0.35664 | 0.005144 | 24.7271 | 2.9615 | 47.5834 | 140.9196 | 16.0672 | 19.7786 | 5.3972 | 140.9248 | 255.0869 | 188.4446 | 251.0137 | 166.8751
2012-10-31 08:42 | 24.2986 | 275.2803 | 208.3929 | 271.0603 | 187.3331 | 78.3177 | 0.014408 | 0.35664 | 0.005138 | 24.7528 | 2.9621 | 47.5974 | 140.9861 | 16.069 | 19.8069 | 5.3992 | 140.9912 | 255.4734 | 188.586 | 251.2534 | 167.5262
2012-10-31 08:42 | 24.3016 | 275.7323 | 208.6361 | 271.4201 | 187.552 | 78.3721 | 0.014401 | 0.35659 | 0.005135 | 24.7618 | 2.9625 | 47.6093 | 141.041 | 16.0708 | 19.85 | 5.403 | 141.0461 | 255.8823 | 188.7861 | 251.5701 | 167.702
2012-10-31 08:42 | 24.3039 | 276.0946 | 208.8943 | 271.8218 | 187.7546 | 78.3998 | 0.014411 | 0.35661 | 0.005139 | 24.7457 | 2.9626 | 47.6157 | 141.0674 | 16.0721 | 19.8322 | 5.4049 | 141.0726 | 256.2624 | 189.0621 | 251.9896 | 167.9224
2012-10-31 08:42 | 24.2949 | 276.4804 | 209.0783 | 272.1656 | 187.9576 | 78.4339 | 0.014411 | 0.35662 | 0.005139 | 24.7467 | 2.9664 | 47.6822 | 141.4445 | 16.0741 | 19.8353 | 5.4072 | 141.4497 | 256.6451 | 189.243 | 252.3303 | 168.1223
2012-10-31 08:42 | 24.3024 | 276.8594 | 209.3575 | 272.5181 | 187.9258 | 78.4761 | 0.014404 | 0.35662 | 0.005137 | 24.7587 | 2.9679 | 47.7108 | 141.5996 | 16.0757 | 19.8588 | 5.4101 | 141.6047 | 257.0006 | 189.4987 | 252.6593 | 168.067
2012-10-31 08:43 | 24.3069 | 277.2469 | 209.5865 | 272.9411 | 188.1423 | 78.5165 | 0.014417 | 0.35664 | 0.005142 | 24.7374 | 2.9685 | 47.7252 | 141.6737 | 16.0771 | 19.8673 | 5.4129 | 141.6789 | 257.3796 | 189.7192 | 253.0738 | 168.275
2012-10-31 08:43 | 24.2956 | 277.665 | 209.7721 | 273.298 | 188.508 | 78.5472 | 0.01443 | 0.35671 | 0.005147 | 24.7201 | 2.9691 | 47.738 | 141.737 | 16.0785 | 19.832 | 5.415 | 141.7422 | 257.833 | 189.9401 | 253.466 | 168.676
2012-10-31 08:43 | 24.2941 | 278.0232 | 209.995 | 273.7033 | 188.4437 | 78.583 | 0.01442 | 0.3568 | 0.005145 | 24.7432 | 2.9693 | 47.7447 | 141.767 | 16.0796 | 19.8345 | 5.4175 | 141.7721 | 258.1887 | 190.1605 | 253.8688 | 168.6092
2012-10-31 08:43 | 24.2971 | 278.3859 | 210.2028 | 274.0821 | 188.6901 | 78.6281 | 0.014417 | 0.35673 | 0.005143 | 24.7434 | 2.9693 | 47.7479 | 141.7768 | 16.0806 | 19.8736 | 5.4206 | 141.7819 | 258.5123 | 190.3292 | 254.2085 | 168.8165
2012-10-31 08:43 | 24.2919 | 278.7519 | 210.3945 | 274.4216 | 188.9049 | 78.672 | 0.014417 | 0.35683 | 0.005144 | 24.7504 | 2.9693 | 47.7506 | 141.7844 | 16.0816 | 19.8925 | 5.4236 | 141.7895 | 258.8594 | 190.502 | 254.5291 | 169.0124
2012-10-31 08:43 | 24.2956 | 279.0533 | 210.5754 | 274.8746 | 189.1795 | 78.6945 | 0.014423 | 0.35684 | 0.005147 | 24.7411 | 2.9692 | 47.7517 | 141.7834 | 16.0825 | 19.9122 | 5.4252 | 141.7885 | 259.1411 | 190.6632 | 254.9624 | 169.2673
2012-10-31 08:43 | 24.2904 | 279.4463 | 210.8656 | 275.2217 | 189.3629 | 78.7408 | 0.01442 | 0.35688 | 0.005146 | 24.7492 | 2.969 | 47.751 | 141.7719 | 16.0833 | 19.887 | 5.4284 | 141.777 | 259.5593 | 190.9786 | 255.3347 | 169.4759
2012-10-31 08:43 | 24.2829 | 279.7866 | 211.0904 | 275.6052 | 189.485 | 78.7766 | 0.014423 | 0.35687 | 0.005147 | 24.7431 | 2.9688 | 47.7504 | 141.7611 | 16.0841 | 19.8995 | 5.4309 | 141.7662 | 259.8871 | 191.1909 | 255.7057 | 169.5855
2012-10-31 08:43 | 24.2926 | 280.1055 | 211.2695 | 276.0059 | 189.7225 | 78.8032 | 0.014423 | 0.35687 | 0.005147 | 24.7431 | 2.9686 | 47.7494 | 141.7493 | 16.0848 | 19.9132 | 5.4327 | 141.7545 | 260.1923 | 191.3563 | 256.0927 | 169.8093
2012-10-31 08:43 | 24.2934 | 280.4077 | 211.479 | 276.3086 | 189.8333 | 78.8298 | 0.014423 | 0.35697 | 0.005149 | 24.7501 | 2.9685 | 47.7495 | 141.7438 | 16.0855 | 19.9221 | 5.4345 | 141.749 | 260.4856 | 191.5569 | 256.3865 | 169.9112
2012-10-31 08:43 | 24.2874 | 280.7533 | 211.6974 | 276.7051 | 189.9687 | 78.8696 | 0.01442 | 0.3569 | 0.005146 | 24.7503 | 2.9682 | 47.7478 | 141.7268 | 16.0862 | 19.9241 | 5.4373 | 141.732 | 260.8292 | 191.7733 | 256.781 | 170.0446
2012-10-31 08:43 | 24.2882 | 280.9898 | 211.8321 | 277.0425 | 190.2131 | 78.9009 | 0.014414 | 0.35694 | 0.005145 | 24.7636 | 2.9681 | 47.7471 | 141.717 | 16.0869 | 19.9249 | 5.4394 | 141.7222 | 261.0649 | 191.9072 | 257.1176 | 170.2882
2012-10-31 08:43 | 24.2882 | 281.3413 | 212.0842 | 277.3636 | 190.5077 | 78.9338 | 0.01443 | 0.35696 | 0.005151 | 24.7371 | 2.968 | 47.7478 | 141.7162 | 16.0874 | 19.953 | 5.4417 | 141.7214 | 261.3883 | 192.1312 | 257.4106 | 170.5547
2012-10-31 08:43 | 24.2792 | 281.6258 | 212.3193 | 277.6989 | 190.7816 | 78.9511 | 0.01442 | 0.35701 | 0.005148 | 24.7583 | 2.9678 | 47.7467 | 141.7033 | 16.0882 | 19.8918 | 5.4429 | 141.7084 | 261.734 | 192.4275 | 257.8071 | 170.8898
2012-10-31 08:43 | 24.2874 | 281.9855 | 212.6071 | 278.121 | 191.1474 | 79.0037 | 0.014417 | 0.35691 | 0.005146 | 24.7564 | 2.9676 | 47.746 | 141.6931 | 16.0888 | 19.904 | 5.4465 | 141.6982 | 262.0815 | 192.7031 | 258.217 | 171.2434
2012-10-31 08:43 | 24.2829 | 282.3323 | 212.8743 | 278.5302 | 191.4061 | 79.028 | 0.01443 | 0.357 | 0.005152 | 24.7401 | 2.9675 | 47.7444 | 141.6794 | 16.0893 | 19.8795 | 5.4482 | 141.6845 | 262.4528 | 192.9948 | 258.6507 | 171.5266
2012-10-31 08:43 | 24.2754 | 282.6028 | 213.107 | 278.8127 | 191.4419 | 79.0581 | 0.01443 | 0.35697 | 0.005151 | 24.7381 | 2.9672 | 47.7424 | 141.6629 | 16.0899 | 19.876 | 5.4503 | 141.668 | 262.7268 | 193.231 | 258.9367 | 171.5659
2012-10-31 08:43 | 24.2792 | 282.8846 | 213.2723 | 279.2147 | 191.5989 | 79.0875 | 0.014423 | 0.35701 | 0.005149 | 24.7531 | 2.967 | 47.7409 | 141.6492 | 16.0904 | 19.8717 | 5.4523 | 141.6543 | 263.0129 | 193.4006 | 259.343 | 171.7272
2012-10-31 08:43 | 24.2822 | 283.235 | 213.6139 | 279.5966 | 191.9988 | 79.1274 | 0.014433 | 0.35704 | 0.005153 | 24.738 | 2.9668 | 47.7398 | 141.6367 | 16.0911 | 19.8948 | 5.455 | 141.6419 | 263.3402 | 193.7191 | 259.7018 | 172.104
2012-10-31 08:43 | 24.2829 | 283.5753 | 213.8785 | 279.9992 | 192.1685 | 79.1742 | 0.014433 | 0.35713 | 0.005154 | 24.744 | 2.9666 | 47.7382 | 141.6213 | 16.0918 | 19.8835 | 5.4583 | 141.6264 | 263.6918 | 193.995 | 260.1157 | 172.285
2012-10-31 08:43 | 24.2882 | 283.8893 | 214.0964 | 280.2827 | 192.3821 | 79.1829 | 0.014423 | 0.35717 | 0.005152 | 24.7641 | 2.9665 | 47.7383 | 141.6178 | 16.0922 | 19.8807 | 5.4589 | 141.6229 | 264.0086 | 194.2157 | 260.402 | 172.5014
2012-10-31 08:43 | 24.2852 | 284.114 | 214.306 | 280.5927 | 192.7604 | 79.2199 | 0.014439 | 0.35713 | 0.005157 | 24.7337 | 2.9664 | 47.7371 | 141.6067 | 16.0927 | 19.8617 | 5.4614 | 141.6119 | 264.2523 | 194.4443 | 260.731 | 172.8987
2012-10-31 08:43 | 24.2784 | 284.3772 | 214.4883 | 280.8989 | 192.8597 | 79.2349 | 0.014436 | 0.35716 | 0.005156 | 24.7409 | 2.9662 | 47.7359 | 141.5952 | 16.0932 | 19.883 | 5.4625 | 141.6004 | 264.4942 | 194.6053 | 261.0159 | 172.9767
2012-10-31 08:44 | 24.2717 | 284.6522 | 214.7375 | 281.2089 | 192.8963 | 79.2678 | 0.014442 | 0.35724 | 0.005159 | 24.7365 | 2.966 | 47.7349 | 141.584 | 16.0938 | 19.8723 | 5.4647 | 141.5891 | 264.7799 | 194.8652 | 261.3366 | 173.024
2012-10-31 08:44 | 24.2814 | 284.901 | 214.952 | 281.5122 | 192.9925 | 79.3077 | 0.014439 | 0.3572 | 0.005158 | 24.7387 | 2.9659 | 47.7338 | 141.5738 | 16.0942 | 19.8579 | 5.4675 | 141.579 | 265.0431 | 195.0941 | 261.6543 | 173.1346
2012-10-31 08:44 | 24.2837 | 285.1733 | 215.1393 | 281.7655 | 193.3289 | 79.3187 | 0.014426 | 0.35724 | 0.005154 | 24.764 | 2.9657 | 47.7324 | 141.5617 | 16.0946 | 19.8201 | 5.4682 | 141.5669 | 265.3532 | 195.3192 | 261.9454 | 173.5088
2012-10-31 08:44 | 24.2799 | 285.4163 | 215.3442 | 282.0822 | 193.4666 | 79.3563 | 0.014436 | 0.35722 | 0.005157 | 24.7448 | 2.9655 | 47.7295 | 141.5405 | 16.0951 | 19.8805 | 5.4708 | 141.5457 | 265.5358 | 195.4637 | 262.2017 | 173.5861
2012-10-31 08:44 | 24.2769 | 285.7488 | 215.5656 | 282.3997 | 193.672 | 79.3904 | 0.01443 | 0.35726 | 0.005155 | 24.7581 | 2.9653 | 47.7283 | 141.5289 | 16.0956 | 19.8815 | 5.4732 | 141.5341 | 265.8673 | 195.6841 | 262.5182 | 173.7905
2012-10-31 08:44 | 24.2695 | 285.9766 | 215.7512 | 282.7282 | 193.9241 | 79.4141 | 0.014433 | 0.35729 | 0.005157 | 24.755 | 2.9651 | 47.7267 | 141.5158 | 16.096 | 19.8661 | 5.4748 | 141.521 | 266.1105 | 195.8851 | 262.8621 | 174.058
2012-10-31 08:44 | 24.2837 | 286.2337 | 216.0095 | 283.0049 | 194.068 | 79.4435 | 0.014423 | 0.35735 | 0.005154 | 24.7761 | 2.965 | 47.7256 | 141.5048 | 16.0965 | 19.8441 | 5.4768 | 141.51 | 266.3896 | 196.1654 | 263.1608 | 174.2239
2012-10-31 08:44 | 24.2792 | 286.4952 | 216.1901 | 283.2474 | 194.2365 | 79.473 | 0.014433 | 0.35727 | 0.005157 | 24.754 | 2.9648 | 47.7245 | 141.495 | 16.0969 | 19.8316 | 5.4789 | 141.5001 | 266.6636 | 196.3585 | 263.4158 | 174.4049
2012-10-31 08:44 | 24.2829 | 286.761 | 216.3631 | 283.5676 | 194.3582 | 79.4944 | 0.01443 | 0.35732 | 0.005156 | 24.7622 | 2.9646 | 47.7227 | 141.4804 | 16.0973 | 19.8714 | 5.4803 | 141.4856 | 266.8896 | 196.4917 | 263.6962 | 174.4868
2012-10-31 08:44 | 24.2837 | 286.9815 | 216.6158 | 283.7961 | 194.5281 | 79.5169 | 0.014433 | 0.35727 | 0.005157 | 24.754 | 2.9645 | 47.7214 | 141.4694 | 16.0977 | 19.8762 | 5.4819 | 141.4746 | 267.1053 | 196.7396 | 263.9199 | 174.6519
2012-10-31 08:44 | 24.2926 | 287.1754 | 216.8137 | 284.1059 | 194.8083 | 79.5441 | 0.01443 | 0.35727 | 0.005155 | 24.7591 | 2.9643 | 47.7199 | 141.4571 | 16.0981 | 19.9012 | 5.4838 | 141.4622 | 267.2742 | 196.9125 | 264.2047 | 174.9071
2012-10-31 08:44 | 24.2889 | 287.4184 | 216.94 | 284.3569 | 194.9855 | 79.5805 | 0.01442 | 0.35727 | 0.005152 | 24.7763 | 2.9642 | 47.7191 | 141.4488 | 16.0985 | 19.8855 | 5.4863 | 141.4539 | 267.5329 | 197.0545 | 264.4714 | 175.1
2012-10-31 08:44 | 24.2859 | 287.6697 | 217.1653 | 284.6548 | 195.1594 | 79.6053 | 0.014433 | 0.35732 | 0.005157 | 24.757 | 2.964 | 47.7177 | 141.4368 | 16.0989 | 19.9226 | 5.488 | 141.442 | 267.7471 | 197.2427 | 264.7322 | 175.2368
2012-10-31 08:44 | 24.2867 | 287.9171 | 217.3905 | 284.914 | 195.3136 | 79.6238 | 0.014433 | 0.35736 | 0.005158 | 24.76 | 2.9639 | 47.717 | 141.4288 | 16.0993 | 19.9394 | 5.4893 | 141.434 | 267.9777 | 197.4511 | 264.9746 | 175.3742
2012-10-31 08:44 | 24.2844 | 288.1845 | 217.6008 | 285.1663 | 195.4057 | 79.6545 | 0.014448 | 0.35737 | 0.005163 | 24.7353 | 2.9638 | 47.7157 | 141.4183 | 16.0997 | 19.9451 | 5.4914 | 141.4235 | 268.2394 | 197.6557 | 265.2212 | 175.4606
2012-10-31 08:44 | 24.2889 | 288.4162 | 217.7982 | 285.4678 | 195.4889 | 79.6787 | 0.014436 | 0.3573 | 0.005158 | 24.7508 | 2.9636 | 47.7145 | 141.4071 | 16.1002 | 19.9657 | 5.493 | 141.4122 | 268.4505 | 197.8325 | 265.5021 | 175.5232
2012-10-31 08:44 | 24.2934 | 288.621 | 217.9799 | 285.7345 | 195.6389 | 79.6868 | 0.01442 | 0.35732 | 0.005153 | 24.7793 | 2.9634 | 47.713 | 141.3948 | 16.1005 | 19.9421 | 5.4936 | 141.4 | 268.6789 | 198.0378 | 265.7924 | 175.6968
2012-10-31 08:44 | 24.3001 | 288.8511 | 218.0771 | 285.9378 | 195.8619 | 79.7175 | 0.014439 | 0.35733 | 0.00516 | 24.7477 | 2.9633 | 47.7119 | 141.3853 | 16.1009 | 19.9809 | 5.4957 | 141.3905 | 268.8702 | 198.0962 | 265.9569 | 175.881
2012-10-31 08:44 | 24.2994 | 289.07 | 218.3048 | 286.1839 | 195.9831 | 79.7377 | 0.014439 | 0.35742 | 0.005161 | 24.7537 | 2.9632 | 47.7115 | 141.3798 | 16.1012 | 19.9962 | 5.4971 | 141.385 | 269.0738 | 198.3086 | 266.1877 | 175.9869
2012-10-31 08:44 | 24.3076 | 289.3054 | 218.4035 | 286.408 | 196.1014 | 79.7631 | 0.014426 | 0.35735 | 0.005155 | 24.771 | 2.9631 | 47.7098 | 141.3672 | 16.1015 | 20.0004 | 5.4989 | 141.3724 | 269.305 | 198.4031 | 266.4076 | 176.101
2012-10-31 08:44 | 24.3009 | 289.4604 | 218.574 | 286.5979 | 196.1577 | 79.7874 | 0.014445 | 0.35735 | 0.005162 | 24.7384 | 2.9629 | 47.7087 | 141.3582 | 16.1018 | 19.9777 | 5.5005 | 141.3634 | 269.4827 | 198.5963 | 266.6202 | 176.18
2012-10-31 08:44 | 24.3054 | 289.6844 | 218.732 | 286.9107 | 196.2802 | 79.8065 | 0.014439 | 0.35736 | 0.00516 | 24.7497 | 2.9628 | 47.7069 | 141.3449 | 16.1021 | 20.0303 | 5.5019 | 141.35 | 269.6541 | 198.7017 | 266.8804 | 176.2499
2012-10-31 08:44 | 24.3031 | 289.9323 | 218.895 | 287.1358 | 196.4116 | 79.8255 | 0.01442 | 0.35737 | 0.005153 | 24.7833 | 2.9627 | 47.7063 | 141.339 | 16.1024 | 19.9478 | 5.5032 | 141.3442 | 269.9845 | 198.9472 | 267.188 | 176.4638
2012-10-31 08:44 | 24.3091 | 290.1616 | 219.0388 | 287.3268 | 196.6929 | 79.8423 | 0.014436 | 0.35737 | 0.005159 | 24.7558 | 2.9626 | 47.7062 | 141.334 | 16.1028 | 19.9177 | 5.5043 | 141.3392 | 270.2439 | 199.1211 | 267.4091 | 176.7752
2012-10-31 08:44 | 24.3106 | 290.3171 | 219.2253 | 287.548 | 196.8518 | 79.8683 | 0.01442 | 0.35736 | 0.005153 | 24.7823 | 2.9625 | 47.7049 | 141.3236 | 16.1032 | 19.9393 | 5.5061 | 141.3287 | 270.3778 | 199.286 | 267.6087 | 176.9125
2012-10-31 08:45 | 24.3113 | 290.5641 | 219.3284 | 287.776 | 196.8761 | 79.8926 | 0.014433 | 0.35748 | 0.005159 | 24.768 | 2.9623 | 47.7037 | 141.3145 | 16.1034 | 19.9239 | 5.5078 | 141.3197 | 270.6402 | 199.4045 | 267.8521 | 176.9522
2012-10-31 08:45 | 24.3061 | 290.7245 | 219.4688 | 287.9904 | 197.0991 | 79.9157 | 0.014439 | 0.35748 | 0.005162 | 24.7577 | 2.9622 | 47.7029 | 141.3073 | 16.1037 | 19.9147 | 5.5094 | 141.3124 | 270.8098 | 199.5541 | 268.0757 | 177.1844
2012-10-31 08:45 | 24.3046 | 290.9423 | 219.6956 | 288.2201 | 197.5342 | 79.9382 | 0.014426 | 0.35745 | 0.005157 | 24.778 | 2.9622 | 47.7026 | 141.303 | 16.104 | 19.9052 | 5.5109 | 141.3081 | 271.0371 | 199.7904 | 268.3149 | 177.629
2012-10-31 08:45 | 24.3091 | 291.0777 | 219.8182 | 288.4287 | 197.4561 | 79.9608 | 0.014442 | 0.35749 | 0.005163 | 24.7536 | 2.9619 | 47.6999 | 141.2832 | 16.1044 | 19.8615 | 5.5125 | 141.2883 | 271.2162 | 199.9567 | 268.5672 | 177.5946
2012-10-31 08:45 | 24.3069 | 291.3679 | 219.9892 | 288.6345 | 197.6782 | 79.9798 | 0.014426 | 0.35743 | 0.005156 | 24.777 | 2.9618 | 47.6988 | 141.274 | 16.1047 | 19.9075 | 5.5138 | 141.2792 | 271.4604 | 200.0817 | 268.727 | 177.7707
2012-10-31 08:45 | 24.3024 | 291.5173 | 220.1736 | 288.8226 | 197.8428 | 79.9874 | 0.014442 | 0.35752 | 0.005163 | 24.7556 | 2.9564 | 47.6103 | 140.7568 | 16.104 | 19.8789 | 5.5143 | 140.762 | 271.6384 | 200.2947 | 268.9437 | 177.9639
2012-10-31 08:45 | 24.2994 | 291.7221 | 220.3517 | 289.0623 | 197.891 | 79.9978 | 0.014436 | 0.35746 | 0.00516 | 24.7618 | 2.9558 | 47.5987 | 140.6903 | 16.1037 | 19.8839 | 5.515 | 140.6954 | 271.8382 | 200.4678 | 269.1784 | 178.0071
2012-10-31 08:45 | 24.3009 | 291.9044 | 220.4634 | 289.264 | 197.8138 | 80.0122 | 0.014426 | 0.35743 | 0.005156 | 24.777 | 2.9554 | 47.5941 | 140.6606 | 16.104 | 19.9296 | 5.516 | 140.6658 | 271.9748 | 200.5338 | 269.3344 | 177.8842
2012-10-31 08:45 | 24.3009 | 292.0737 | 220.5972 | 289.4527 | 198.0774 | 80.0434 | 0.014426 | 0.35732 | 0.005155 | 24.769 | 2.9555 | 47.596 | 140.669 | 16.1043 | 19.9255 | 5.5182 | 140.6741 | 272.1482 | 200.6717 | 269.5272 | 178.1519
2012-10-31 08:45 | 24.3046 | 292.1928 | 220.7702 | 289.6643 | 197.8411 | 80.0631 | 0.014423 | 0.35735 | 0.005154 | 24.7761 | 2.9558 | 47.6021 | 140.7021 | 16.1047 | 19.8931 | 5.5196 | 140.7072 | 272.2997 | 200.8771 | 269.7712 | 177.948
2012-10-31 08:45 | 24.3009 | 292.4237 | 220.857 | 289.8185 | 198.3292 | 80.0764 | 0.01442 | 0.35733 | 0.005153 | 24.7803 | 2.9563 | 47.6123 | 140.758 | 16.1052 | 19.8654 | 5.5205 | 140.7631 | 272.5583 | 200.9916 | 269.9531 | 178.4638
2012-10-31 08:45 | 24.2994 | 292.6338 | 221.0995 | 290.021 | 199.6105 | 80.096 | 0.014414 | 0.35724 | 0.005149 | 24.7846 | 2.9568 | 47.6217 | 140.8097 | 16.1056 | 19.8679 | 5.5218 | 140.8149 | 272.7659 | 201.2316 | 270.1531 | 179.7426
2012-10-31 08:45 | 24.3054 | 292.7898 | 221.3849 | 290.2696 | 199.219 | 80.1203 | 0.014417 | 0.35719 | 0.00515 | 24.7755 | 2.9572 | 47.6283 | 140.8452 | 16.1061 | 19.922 | 5.5235 | 140.8503 | 272.8678 | 201.4629 | 270.3476 | 179.297
2012-10-31 08:45 | 24.2956 | 292.9607 | 221.4853 | 290.4176 | 199.0794 | 80.1417 | 0.014414 | 0.35723 | 0.005149 | 24.7836 | 2.9602 | 47.6792 | 141.1384 | 16.107 | 19.9122 | 5.525 | 141.1435 | 273.0485 | 201.5731 | 270.5054 | 179.1672
2012-10-31 08:45 | 24.2874 | 293.141 | 221.5755 | 290.5941 | 198.5951 | 80.1688 | 0.014423 | 0.35732 | 0.005154 | 24.7742 | 2.9628 | 47.724 | 141.3948 | 16.1079 | 19.908 | 5.5268 | 141.4 | 273.233 | 201.6675 | 270.6861 | 178.6871
2012-10-31 08:45 | 24.2904 | 293.3247 | 221.6651 | 290.7742 | 198.9247 | 80.1954 | 0.01442 | 0.35726 | 0.005152 | 24.7753 | 2.9635 | 47.7388 | 141.4762 | 16.1087 | 19.907 | 5.5287 | 141.4813 | 273.4177 | 201.7581 | 270.8672 | 179.0177
2012-10-31 08:45 | 24.2799 | 293.5141 | 221.8474 | 290.9792 | 199.2368 | 80.2127 | 0.014417 | 0.35726 | 0.005151 | 24.7805 | 2.9642 | 47.7509 | 141.5426 | 16.1093 | 19.9286 | 5.5299 | 141.5477 | 273.5855 | 201.9188 | 271.0506 | 179.3082
2012-10-31 08:45 | 24.2919 | 293.7107 | 221.9578 | 291.1028 | 199.359 | 80.2318 | 0.014436 | 0.35732 | 0.005158 | 24.7519 | 2.9645 | 47.7579 | 141.5799 | 16.1097 | 19.9125 | 5.5312 | 141.5851 | 273.7982 | 202.0453 | 271.1903 | 179.4465
2012-10-31 08:45 | 24.2874 | 293.8215 | 222.0989 | 291.2907 | 199.6418 | 80.2336 | 0.014426 | 0.35735 | 0.005155 | 24.771 | 2.9647 | 47.761 | 141.5951 | 16.1101 | 19.9321 | 5.5313 | 141.6003 | 273.8894 | 202.1668 | 271.3586 | 179.7097
2012-10-31 08:45 | 24.2807 | 293.9878 | 222.2221 | 291.4956 | 199.8004 | 80.2648 | 0.014433 | 0.35739 | 0.005158 | 24.762 | 2.9648 | 47.7644 | 141.6101 | 16.1107 | 19.9053 | 5.5335 | 141.6152 | 274.0825 | 202.3168 | 271.5903 | 179.8951
2012-10-31 08:45 | 24.2844 | 294.2029 | 222.3832 | 291.6225 | 199.7293 | 80.2821 | 0.014414 | 0.35739 | 0.005151 | 24.7946 | 2.9647 | 47.765 | 141.6111 | 16.111 | 19.901 | 5.5346 | 141.6163 | 274.3019 | 202.4822 | 271.7215 | 179.8283
2012-10-31 08:45 | 24.2829 | 294.3014 | 222.5391 | 291.8364 | 199.8734 | 80.3023 | 0.014442 | 0.3574 | 0.005162 | 24.7475 | 2.9647 | 47.765 | 141.6097 | 16.1111 | 19.9356 | 5.536 | 141.6149 | 274.3658 | 202.6035 | 271.9008 | 179.9378
2012-10-31 08:45 | 24.2889 | 294.4957 | 222.6434 | 292.004 | 200.0801 | 80.3104 | 0.014436 | 0.35743 | 0.00516 | 24.7598 | 2.9647 | 47.7653 | 141.6093 | 16.1114 | 19.9176 | 5.5366 | 141.6144 | 274.5781 | 202.7258 | 272.0864 | 180.1625
2012-10-31 08:45 | 24.2792 | 294.682 | 222.7833 | 292.0866 | 200.2829 | 80.3428 | 0.01443 | 0.35752 | 0.005159 | 24.7762 | 2.9646 | 47.7648 | 141.6026 | 16.1118 | 19.8717 | 5.5388 | 141.6078 | 274.8103 | 202.9116 | 272.2149 | 180.4112
2012-10-31 08:46 | 24.2799 | 294.7827 | 222.9335 | 292.2797 | 200.4568 | 80.3526 | 0.014436 | 0.35752 | 0.005161 | 24.7659 | 2.9644 | 47.7639 | 141.5937 | 16.1122 | 19.9005 | 5.5395 | 141.5989 | 274.8822 | 203.033 | 272.3792 | 180.5563
2012-10-31 08:46 | 24.2799 | 294.9671 | 223.1263 | 292.4643 | 200.5119 | 80.3775 | 0.014423 | 0.35746 | 0.005156 | 24.7842 | 2.9643 | 47.7622 | 141.5826 | 16.1124 | 19.9126 | 5.5412 | 141.5878 | 275.0545 | 203.2137 | 272.5517 | 180.5993
2012-10-31 08:46 | 24.2784 | 295.1001 | 223.2074 | 292.6705 | 200.6009 | 80.3884 | 0.01442 | 0.35755 | 0.005156 | 24.7954 | 2.9642 | 47.761 | 141.5735 | 16.1126 | 19.9351 | 5.542 | 141.5786 | 275.165 | 203.2723 | 272.7354 | 180.6658
2012-10-31 08:46 | 24.2717 | 295.2663 | 223.3542 | 292.7945 | 200.5194 | 80.4023 | 0.014426 | 0.35756 | 0.005158 | 24.786 | 2.9641 | 47.7593 | 141.5618 | 16.1128 | 19.9084 | 5.5429 | 141.5669 | 275.3579 | 203.4458 | 272.8861 | 180.611
2012-10-31 08:46 | 24.2732 | 295.3946 | 223.4383 | 292.9883 | 200.7846 | 80.4248 | 0.014439 | 0.35762 | 0.005164 | 24.7677 | 2.9639 | 47.7575 | 141.5486 | 16.1131 | 19.8978 | 5.5445 | 141.5538 | 275.4968 | 203.5405 | 273.0905 | 180.8868
2012-10-31 08:46 | 24.2852 | 295.6026 | 223.6234 | 293.1926 | 201.0131 | 80.4422 | 0.01442 | 0.35763 | 0.005157 | 24.8013 | 2.9637 | 47.7557 | 141.5355 | 16.1133 | 19.962 | 5.5457 | 141.5406 | 275.6406 | 203.6614 | 273.2306 | 181.0511
2012-10-31 08:46 | 24.2837 | 295.7317 | 223.7596 | 293.2949 | 201.236 | 80.4572 | 0.014423 | 0.35759 | 0.005158 | 24.7932 | 2.9636 | 47.7541 | 141.5243 | 16.1135 | 19.9404 | 5.5467 | 141.5294 | 275.7913 | 203.8192 | 273.3545 | 181.2956
2012-10-31 08:46 | 24.2859 | 295.8607 | 223.9074 | 293.4432 | 201.3956 | 80.4688 | 0.014455 | 0.35758 | 0.005169 | 24.7373 | 2.9635 | 47.753 | 141.5158 | 16.1138 | 19.9466 | 5.5475 | 141.521 | 275.9141 | 203.9608 | 273.4966 | 181.449
2012-10-31 08:46 | 24.2814 | 296.0175 | 224.0485 | 293.6348 | 201.4738 | 80.4965 | 0.014445 | 0.35759 | 0.005165 | 24.7554 | 2.9634 | 47.7524 | 141.5093 | 16.1141 | 19.9502 | 5.5494 | 141.5145 | 276.0673 | 204.0983 | 273.6846 | 181.5236
2012-10-31 08:46 | 24.2784 | 296.149 | 224.2068 | 293.7548 | 201.5141 | 80.511 | 0.014426 | 0.35761 | 0.005159 | 24.7891 | 2.9632 | 47.7506 | 141.4968 | 16.1143 | 19.9432 | 5.5504 | 141.5019 | 276.2058 | 204.2636 | 273.8116 | 181.5709
2012-10-31 08:46 | 24.2844 | 296.3125 | 224.3347 | 293.93 | 201.709 | 80.5352 | 0.014436 | 0.35771 | 0.005164 | 24.7789 | 2.9631 | 47.7492 | 141.4874 | 16.1144 | 19.9492 | 5.5521 | 141.4926 | 276.3633 | 204.3855 | 273.9808 | 181.7598
2012-10-31 08:46 | 24.2754 | 296.4725 | 224.4477 | 294.0901 | 201.7118 | 80.5399 | 0.014439 | 0.35762 | 0.005164 | 24.7677 | 2.963 | 47.7481 | 141.4786 | 16.1147 | 19.9482 | 5.5524 | 141.4837 | 276.5243 | 204.4995 | 274.1419 | 181.7636
2012-10-31 08:46 | 24.2882 | 296.6274 | 224.5903 | 294.2951 | 201.6852 | 80.5653 | 0.014436 | 0.35766 | 0.005163 | 24.7758 | 2.9628 | 47.7462 | 141.4646 | 16.115 | 19.9449 | 5.5542 | 141.4697 | 276.6825 | 204.6454 | 274.3502 | 181.7403
2012-10-31 08:46 | 24.2822 | 296.7827 | 224.6315 | 294.4506 | 201.7225 | 80.5855 | 0.014433 | 0.35765 | 0.005162 | 24.78 | 2.9627 | 47.7453 | 141.4569 | 16.1152 | 19.9068 | 5.5556 | 141.462 | 276.8759 | 204.7247 | 274.5438 | 181.8157
2012-10-31 08:46 | 24.2934 | 296.9552 | 224.7528 | 294.6194 | 201.7652 | 80.5953 | 0.014439 | 0.35768 | 0.005165 | 24.7717 | 2.9627 | 47.7445 | 141.4502 | 16.1155 | 19.8859 | 5.5562 | 141.4554 | 277.0693 | 204.8669 | 274.7335 | 181.8793
2012-10-31 08:46 | 24.2919 | 297.042 | 224.8458 | 294.7332 | 201.9684 | 80.6046 | 0.014436 | 0.35765 | 0.005163 | 24.7749 | 2.9625 | 47.7431 | 141.4404 | 16.1156 | 19.8764 | 5.5569 | 141.4456 | 277.1656 | 204.9694 | 274.8568 | 182.092
2012-10-31 08:46 | 24.2934 | 297.1779 | 224.9377 | 294.8807 | 202.1392 | 80.6161 | 0.014426 | 0.35768 | 0.00516 | 24.7941 | 2.9624 | 47.7411 | 141.4265 | 16.1159 | 19.906 | 5.5577 | 141.4316 | 277.2719 | 205.0317 | 274.9747 | 182.2332
2012-10-31 08:46 | 24.2844 | 297.3878 | 224.9956 | 295.0062 | 202.2522 | 80.63 | 0.014433 | 0.35768 | 0.005162 | 24.782 | 2.9622 | 47.7397 | 141.4159 | 16.1161 | 19.8609 | 5.5586 | 141.421 | 277.5269 | 205.1347 | 275.1453 | 182.3913
2012-10-31 08:46 | 24.2911 | 297.4828 | 225.1518 | 295.1974 | 202.3298 | 80.656 | 0.014433 | 0.35772 | 0.005163 | 24.785 | 2.962 | 47.7372 | 141.3988 | 16.1164 | 19.9037 | 5.5604 | 141.4039 | 277.5791 | 205.2481 | 275.2937 | 182.4261
2012-10-31 08:46 | 24.2919 | 297.6256 | 225.3021 | 295.348 | 202.4093 | 80.678 | 0.014433 | 0.35776 | 0.005164 | 24.788 | 2.9619 | 47.7354 | 141.3867 | 16.1166 | 19.8885 | 5.5619 | 141.3919 | 277.7371 | 205.4136 | 275.4595 | 182.5208
2012-10-31 08:46 | 24.2904 | 297.7432 | 225.395 | 295.4618 | 202.4826 | 80.6884 | 0.014442 | 0.35771 | 0.005166 | 24.7686 | 2.9618 | 47.7339 | 141.3766 | 16.1167 | 19.9191 | 5.5627 | 141.3818 | 277.8241 | 205.4759 | 275.5427 | 182.5635
2012-10-31 08:46 | 24.2919 | 297.879 | 225.4948 | 295.6093 | 202.5471 | 80.6994 | 0.01443 | 0.35771 | 0.005162 | 24.7892 | 2.9617 | 47.7337 | 141.3731 | 16.117 | 19.9125 | 5.5634 | 141.3783 | 277.9665 | 205.5823 | 275.6968 | 182.6346
2012-10-31 08:46 | 24.2986 | 298.0009 | 225.5998 | 295.7466 | 202.7073 | 80.7161 | 0.014455 | 0.35772 | 0.005171 | 24.7473 | 2.9617 | 47.7337 | 141.3716 | 16.1171 | 19.9152 | 5.5646 | 141.3768 | 278.0857 | 205.6846 | 275.8314 | 182.7921
2012-10-31 08:46 | 24.2994 | 298.1284 | 225.6714 | 295.9126 | 202.6845 | 80.7207 | 0.014442 | 0.35769 | 0.005166 | 24.7676 | 2.9615 | 47.7315 | 141.3576 | 16.1173 | 19.8679 | 5.5649 | 141.3627 | 278.2605 | 205.8035 | 276.0447 | 182.8166
2012-10-31 08:47 | 24.2859 | 298.2569 | 225.7366 | 296.0182 | 202.7143 | 80.7323 | 0.014439 | 0.35784 | 0.005167 | 24.7827 | 2.9613 | 47.7294 | 141.3427 | 16.1175 | 19.8704 | 5.5657 | 141.3479 | 278.3865 | 205.8662 | 276.1478 | 182.8439
2012-10-31 08:47 | 24.2934 | 298.3911 | 225.8463 | 296.1256 | 202.9462 | 80.7537 | 0.014439 | 0.35779 | 0.005166 | 24.7797 | 2.9612 | 47.7274 | 141.33 | 16.1177 | 19.8699 | 5.5672 | 141.3352 | 278.5212 | 205.9764 | 276.2557 | 183.0763
2012-10-31 08:47 | 24.2979 | 298.4992 | 225.9688 | 296.2376 | 203.0924 | 80.7647 | 0.01443 | 0.35771 | 0.005162 | 24.7892 | 2.961 | 47.7249 | 141.314 | 16.1178 | 19.8864 | 5.5679 | 141.3191 | 278.6128 | 206.0824 | 276.3512 | 183.206
2012-10-31 08:47 | 24.2941 | 298.6182 | 226.0791 | 296.3875 | 203.1634 | 80.7797 | 0.014439 | 0.35774 | 0.005165 | 24.7757 | 2.9609 | 47.7239 | 141.3052 | 16.1181 | 19.8586 | 5.569 | 141.3103 | 278.7596 | 206.2205 | 276.5289 | 183.3048
2012-10-31 08:47 | 24.2897 | 298.7443 | 226.1416 | 296.4868 | 203.218 | 80.7941 | 0.014436 | 0.35776 | 0.005165 | 24.7828 | 2.9608 | 47.7233 | 141.3 | 16.1183 | 19.8822 | 5.5699 | 141.3052 | 278.8621 | 206.2594 | 276.6046 | 183.3358
2012-10-31 08:47 | 24.3001 | 298.8583 | 226.2464 | 296.6892 | 203.2087 | 80.7965 | 0.014452 | 0.35775 | 0.00517 | 24.7544 | 2.9607 | 47.7214 | 141.2885 | 16.1183 | 19.8565 | 5.5701 | 141.2937 | 279.0018 | 206.3899 | 276.8327 | 183.3522
2012-10-31 08:47 | 24.2949 | 298.9529 | 226.3119 | 296.7455 | 203.3098 | 80.808 | 0.014445 | 0.35771 | 0.005167 | 24.7634 | 2.9606 | 47.7204 | 141.2815 | 16.1184 | 19.8353 | 5.5709 | 141.2867 | 279.1176 | 206.4766 | 276.9102 | 183.4745
2012-10-31 08:47 | 24.3054 | 299.1054 | 226.409 | 296.9173 | 203.3912 | 80.8306 | 0.014436 | 0.35769 | 0.005164 | 24.7778 | 2.9605 | 47.719 | 141.2727 | 16.1185 | 19.8618 | 5.5725 | 141.2778 | 279.2436 | 206.5472 | 277.0555 | 183.5294
2012-10-31 08:47 | 24.3039 | 299.2306 | 226.5176 | 297.0348 | 203.4291 | 80.8369 | 0.014445 | 0.35776 | 0.005168 | 24.7674 | 2.9604 | 47.7177 | 141.2627 | 16.1188 | 19.8724 | 5.5729 | 141.2679 | 279.3582 | 206.6452 | 277.1624 | 183.5567
2012-10-31 08:47 | 24.3046 | 299.3425 | 226.593 | 297.1545 | 203.4298 | 80.8531 | 0.014448 | 0.35772 | 0.005168 | 24.7593 | 2.9603 | 47.7171 | 141.2571 | 16.119 | 19.8169 | 5.574 | 141.2623 | 279.5256 | 206.7761 | 277.3376 | 183.6129
2012-10-31 08:47 | 24.3061 | 299.4553 | 226.6968 | 297.2405 | 203.8761 | 80.882 | 0.014436 | 0.35775 | 0.005164 | 24.7819 | 2.9601 | 47.7149 | 141.2422 | 16.1192 | 19.8264 | 5.576 | 141.2474 | 279.6289 | 206.8704 | 277.4141 | 184.0497
2012-10-31 08:47 | 24.2986 | 299.5898 | 226.823 | 297.3789 | 204.0576 | 80.8843 | 0.014445 | 0.35769 | 0.005167 | 24.7624 | 2.96 | 47.7132 | 141.2312 | 16.1193 | 19.8109 | 5.5762 | 141.2364 | 279.7789 | 207.0121 | 277.568 | 184.2467
2012-10-31 08:47 | 24.3031 | 299.7247 | 226.9494 | 297.5255 | 204.0897 | 80.8901 | 0.014436 | 0.35778 | 0.005165 | 24.7839 | 2.9599 | 47.7121 | 141.2238 | 16.1194 | 19.8114 | 5.5766 | 141.2289 | 279.9133 | 207.138 | 277.7141 | 184.2783
2012-10-31 08:47 | 24.3009 | 299.7916 | 227.0376 | 297.627 | 204.0875 | 80.9097 | 0.014433 | 0.35782 | 0.005164 | 24.792 | 2.9597 | 47.7094 | 141.206 | 16.1196 | 19.769 | 5.5779 | 141.2111 | 280.0226 | 207.2686 | 277.858 | 184.3185
2012-10-31 08:47 | 24.2979 | 299.9382 | 227.1329 | 297.7391 | 204.1278 | 80.9184 | 0.014433 | 0.35778 | 0.005164 | 24.789 | 2.9596 | 47.7085 | 141.1999 | 16.1197 | 19.7821 | 5.5785 | 141.2051 | 280.1561 | 207.3508 | 277.957 | 184.3457
2012-10-31 08:47 | 24.3001 | 300.0248 | 227.2256 | 297.845 | 204.3662 | 80.9311 | 0.014439 | 0.35782 | 0.005167 | 24.7817 | 2.9595 | 47.7078 | 141.1932 | 16.12 | 19.7923 | 5.5794 | 141.1984 | 280.2325 | 207.4333 | 278.0527 | 184.5739
2012-10-31 08:47 | 24.3001 | 300.1015 | 227.2767 | 297.9794 | 204.382 | 80.934 | 0.014439 | 0.35784 | 0.005167 | 24.7827 | 2.9537 | 47.6106 | 140.6275 | 16.1189 | 19.8084 | 5.5796 | 140.6327 | 280.2931 | 207.4683 | 278.171 | 184.5736
2012-10-31 08:47 | 24.2979 | 300.2182 | 227.4082 | 298.0539 | 204.4309 | 80.9473 | 0.014433 | 0.35784 | 0.005165 | 24.793 | 2.9537 | 47.6097 | 140.6237 | 16.1188 | 19.7821 | 5.5805 | 140.6289 | 280.4361 | 207.6261 | 278.2718 | 184.6488
2012-10-31 08:47 | 24.2964 | 300.3318 | 227.4381 | 298.1561 | 203.9412 | 80.9554 | 0.01443 | 0.35771 | 0.005162 | 24.7892 | 2.9533 | 47.6034 | 140.5857 | 16.1189 | 19.8047 | 5.5811 | 140.5909 | 280.5271 | 207.6334 | 278.3514 | 184.1365
2012-10-31 08:47 | 24.2971 | 300.5013 | 227.5214 | 298.341 | 204.3475 | 80.9727 | 0.014433 | 0.35762 | 0.005162 | 24.778 | 2.9536 | 47.6097 | 140.6197 | 16.1192 | 19.7974 | 5.5823 | 140.6248 | 280.7039 | 207.724 | 278.5436 | 184.5501
2012-10-31 08:47 | 24.3084 | 300.7044 | 227.6585 | 298.5711 | 204.9493 | 80.9999 | 0.014408 | 0.35751 | 0.005151 | 24.813 | 2.9544 | 47.6234 | 140.6964 | 16.1198 | 19.8127 | 5.5841 | 140.7015 | 280.8917 | 207.8458 | 278.7584 | 185.1366
2012-10-31 08:48 | 24.2956 | 300.7913 | 227.7676 | 298.6351 | 205.2633 | 80.997 | 0.014411 | 0.35745 | 0.005151 | 24.8038 | 2.9547 | 47.6308 | 140.7371 | 16.1201 | 19.7918 | 5.5839 | 140.7422 | 280.9995 | 207.9758 | 278.8433 | 185.4715
2012-10-31 08:48 | 24.2882 | 300.8414 | 227.9372 | 298.739 | 205.4607 | 81.0184 | 0.014411 | 0.35748 | 0.005152 | 24.8058 | 2.9576 | 47.6795 | 141.018 | 16.1209 | 19.8125 | 5.5854 | 141.0232 | 281.0289 | 208.1247 | 278.9265 | 185.6482
2012-10-31 08:48 | 24.2897 | 301.0002 | 228.0369 | 298.8556 | 205.1433 | 81.0357 | 0.01442 | 0.35751 | 0.005155 | 24.7923 | 2.9605 | 47.7282 | 141.2974 | 16.1219 | 19.818 | 5.5866 | 141.3025 | 281.1822 | 208.2189 | 279.0376 | 185.3253
2012-10-31 08:48 | 24.2919 | 301.0944 | 228.0981 | 298.9346 | 205.0155 | 81.0455 | 0.014414 | 0.35761 | 0.005155 | 24.8097 | 2.9612 | 47.7423 | 141.3767 | 16.1224 | 19.8082 | 5.5873 | 141.3818 | 281.2862 | 208.2899 | 279.1264 | 185.2073
2012-10-31 08:48 | 24.2807 | 301.2519 | 228.1341 | 298.9925 | 204.9256 | 81.0583 | 0.01442 | 0.35758 | 0.005156 | 24.7974 | 2.9618 | 47.7515 | 141.4287 | 16.1226 | 19.805 | 5.5882 | 141.4339 | 281.4469 | 208.3291 | 279.1875 | 185.1206
2012-10-31 08:48 | 24.2926 | 301.3022 | 228.1735 | 299.1003 | 205.1895 | 81.0704 | 0.014423 | 0.35759 | 0.005158 | 24.7932 | 2.9621 | 47.7585 | 141.4661 | 16.1231 | 19.7888 | 5.589 | 141.4713 | 281.5134 | 208.3847 | 279.3115 | 185.4007
2012-10-31 08:48 | 24.2911 | 301.3774 | 228.2546 | 299.1832 | 205.1998 | 81.0941 | 0.014433 | 0.35765 | 0.005162 | 24.78 | 2.9624 | 47.7629 | 141.4906 | 16.1233 | 19.7512 | 5.5906 | 141.4958 | 281.6262 | 208.5034 | 279.432 | 185.4486
2012-10-31 08:48 | 24.2882 | 301.478 | 228.3185 | 299.2801 | 205.2678 | 81.1028 | 0.014426 | 0.35769 | 0.00516 | 24.795 | 2.9624 | 47.7649 | 141.5005 | 16.1235 | 19.7122 | 5.5912 | 141.5057 | 281.7658 | 208.6063 | 279.5679 | 185.5556
2012-10-31 08:48 | 24.2822 | 301.5295 | 228.4226 | 299.3585 | 205.498 | 81.1137 | 0.014442 | 0.35763 | 0.005165 | 24.7635 | 2.9624 | 47.7655 | 141.5007 | 16.1239 | 19.7423 | 5.592 | 141.5059 | 281.7872 | 208.6803 | 279.6162 | 185.7557
2012-10-31 08:48 | 24.2852 | 301.6974 | 228.4649 | 299.5111 | 205.5876 | 81.1091 | 0.014439 | 0.35772 | 0.005165 | 24.7747 | 2.9623 | 47.7649 | 141.4955 | 16.1241 | 19.7493 | 5.5917 | 141.5007 | 281.9481 | 208.7156 | 279.7618 | 185.8383
2012-10-31 08:48 | 24.2792 | 301.7412 | 228.5454 | 299.5435 | 205.747 | 81.127 | 0.014433 | 0.35785 | 0.005165 | 24.794 | 2.9623 | 47.7645 | 141.4911 | 16.1243 | 19.7634 | 5.5929 | 141.4963 | 281.9778 | 208.782 | 279.7801 | 185.9836
2012-10-31 08:48 | 24.2792 | 301.8754 | 228.683 | 299.6164 | 206.0147 | 81.1403 | 0.014448 | 0.35787 | 0.00517 | 24.7693 | 2.9622 | 47.7634 | 141.4826 | 16.1245 | 19.7393 | 5.5938 | 141.4878 | 282.1361 | 208.9437 | 279.8771 | 186.2754
2012-10-31 08:48 | 24.2859 | 301.9435 | 228.8548 | 299.7651 | 206.112 | 81.1525 | 0.014433 | 0.35779 | 0.005164 | 24.79 | 2.9621 | 47.7622 | 141.4748 | 16.1246 | 19.7581 | 5.5947 | 141.48 | 282.1854 | 209.0967 | 280.007 | 186.3539
2012-10-31 08:48 | 24.2859 | 302.0048 | 228.9413 | 299.8418 | 206.0175 | 81.1727 | 0.01442 | 0.35778 | 0.005159 | 24.8114 | 2.962 | 47.761 | 141.4671 | 16.1247 | 19.8062 | 5.596 | 141.4723 | 282.1986 | 209.1351 | 280.0356 | 186.2113
2012-10-31 08:48 | 24.2814 | 302.0732 | 228.9643 | 299.9102 | 206.0484 | 81.1733 | 0.014439 | 0.35781 | 0.005166 | 24.7807 | 2.9618 | 47.7589 | 141.4532 | 16.1249 | 19.7576 | 5.5961 | 141.4584 | 282.3156 | 209.2067 | 280.1526 | 186.2908
2012-10-31 08:48 | 24.2867 | 302.136 | 229.0836 | 300.0459 | 206.1719 | 81.1877 | 0.01442 | 0.35782 | 0.00516 | 24.8144 | 2.9616 | 47.7562 | 141.4353 | 16.1251 | 19.8271 | 5.5971 | 141.4405 | 282.3089 | 209.2565 | 280.2188 | 186.3448
2012-10-31 08:48 | 24.2739 | 302.219 | 229.1809 | 300.1022 | 206.1906 | 81.1981 | 0.014448 | 0.35785 | 0.00517 | 24.7683 | 2.9615 | 47.7553 | 141.4281 | 16.1253 | 19.7942 | 5.5978 | 141.4333 | 282.4248 | 209.3867 | 280.308 | 186.3964
2012-10-31 08:48 | 24.2822 | 302.3155 | 229.2599 | 300.1872 | 206.4312 | 81.1998 | 0.014436 | 0.3579 | 0.005167 | 24.7919 | 2.9615 | 47.7558 | 141.4302 | 16.1253 | 19.8226 | 5.5979 | 141.4354 | 282.4929 | 209.4373 | 280.3646 | 186.6086
2012-10-31 08:48 | 24.2852 | 302.4066 | 229.3258 | 300.2516 | 206.4381 | 81.2178 | 0.014433 | 0.35792 | 0.005166 | 24.799 | 2.9614 | 47.7541 | 141.4186 | 16.1255 | 19.8256 | 5.5992 | 141.4238 | 282.581 | 209.5002 | 280.426 | 186.6125
2012-10-31 08:48 | 24.2837 | 302.4933 | 229.4462 | 300.392 | 206.4091 | 81.2357 | 0.014442 | 0.35792 | 0.005169 | 24.7835 | 2.9612 | 47.7516 | 141.4039 | 16.1256 | 19.8161 | 5.6004 | 141.409 | 282.6772 | 209.6301 | 280.5759 | 186.593
2012-10-31 08:48 | 24.2777 | 302.5831 | 229.5345 | 300.4551 | 206.3125 | 81.242 | 0.014436 | 0.35785 | 0.005166 | 24.7889 | 2.9613 | 47.7522 | 141.4065 | 16.1257 | 19.8181 | 5.6008 | 141.4117 | 282.765 | 209.7164 | 280.637 | 186.4944
2012-10-31 08:49 | 24.2822 | 302.6796 | 229.6255 | 300.6513 | 206.4942 | 81.2507 | 0.014445 | 0.35791 | 0.00517 | 24.7774 | 2.961 | 47.749 | 141.3847 | 16.126 | 19.8467 | 5.6014 | 141.3898 | 282.8329 | 209.7788 | 280.8046 | 186.6475
2012-10-31 08:49 | 24.2792 | 302.8184 | 229.7561 | 300.8017 | 206.8731 | 81.2675 | 0.014442 | 0.35791 | 0.005169 | 24.7826 | 2.9608 | 47.7461 | 141.3666 | 16.1261 | 19.8517 | 5.6026 | 141.3718 | 282.9667 | 209.9044 | 280.95 | 187.0214
2012-10-31 08:49 | 24.2926 | 302.9277 | 229.8599 | 300.8995 | 206.8393 | 81.2692 | 0.014436 | 0.358 | 0.005168 | 24.7989 | 2.9607 | 47.7457 | 141.3619 | 16.1263 | 19.849 | 5.6027 | 141.367 | 283.0787 | 210.0109 | 281.0505 | 186.9903
2012-10-31 08:49 | 24.2792 | 302.9679 | 229.8976 | 300.959 | 206.7156 | 81.2825 | 0.014439 | 0.35792 | 0.005168 | 24.7887 | 2.9606 | 47.7433 | 141.3478 | 16.1263 | 19.8396 | 5.6036 | 141.353 | 283.1283 | 210.058 | 281.1194 | 186.876
2012-10-31 08:49 | 24.2867 | 303.0444 | 229.9994 | 301.0278 | 206.9082 | 81.286 | 0.014445 | 0.35797 | 0.005171 | 24.7814 | 2.9604 | 47.7403 | 141.3288 | 16.1265 | 19.8552 | 5.6039 | 141.334 | 283.1892 | 210.1442 | 281.1726 | 187.053
2012-10-31 08:49 | 24.2859 | 303.1471 | 230.1047 | 301.1383 | 207.0885 | 81.3033 | 0.014445 | 0.35792 | 0.00517 | 24.7784 | 2.9602 | 47.7382 | 141.3146 | 16.1267 | 19.8504 | 5.605 | 141.3198 | 283.2967 | 210.2543 | 281.2879 | 187.2381
2012-10-31 08:49 | 24.2829 | 303.2514 | 230.2236 | 301.212 | 207.1092 | 81.3189 | 0.014448 | 0.35794 | 0.005172 | 24.7743 | 2.9601 | 47.7366 | 141.304 | 16.1268 | 19.8112 | 5.6061 | 141.3091 | 283.4402 | 210.4124 | 281.4008 | 187.298
2012-10-31 08:49 | 24.2897 | 303.2965 | 230.2854 | 301.33 | 207.1199 | 81.3258 | 0.014458 | 0.358 | 0.005176 | 24.7612 | 2.96 | 47.7352 | 141.2959 | 16.1268 | 19.8341 | 5.6066 | 141.3011 | 283.4624 | 210.4513 | 281.4959 | 187.2858
2012-10-31 08:49 | 24.2889 | 303.38 | 230.3043 | 301.379 | 207.0994 | 81.3322 | 0.014436 | 0.35788 | 0.005166 | 24.7909 | 2.9599 | 47.7329 | 141.2824 | 16.1268 | 19.8333 | 5.607 | 141.2876 | 283.5467 | 210.471 | 281.5457 | 187.2661
2012-10-31 08:49 | 24.2897 | 303.446 | 230.3876 | 301.4757 | 206.8876 | 81.3432 | 0.014439 | 0.35792 | 0.005168 | 24.7887 | 2.9597 | 47.7312 | 141.2707 | 16.127 | 19.8341 | 5.6078 | 141.2758 | 283.6119 | 210.5535 | 281.6416 | 187.0535
2012-10-31 08:49 | 24.2852 | 303.4951 | 230.3752 | 301.521 | 207.206 | 81.3443 | 0.014439 | 0.35795 | 0.005168 | 24.7907 | 2.9597 | 47.7304 | 141.2652 | 16.127 | 19.8416 | 5.6079 | 141.2704 | 283.6535 | 210.5336 | 281.6794 | 187.3644
2012-10-31 08:49 | 24.2904 | 303.5846 | 230.4787 | 301.6029 | 207.4435 | 81.3617 | 0.01443 | 0.35797 | 0.005165 | 24.8072 | 2.9596 | 47.7294 | 141.2588 | 16.1271 | 19.8589 | 5.6091 | 141.2639 | 283.7257 | 210.6198 | 281.744 | 187.5846
2012-10-31 08:49 | 24.2919 | 303.6474 | 230.5745 | 301.7079 | 207.5828 | 81.3582 | 0.014423 | 0.35792 | 0.005162 | 24.8162 | 2.9594 | 47.7274 | 141.2457 | 16.1272 | 19.8764 | 5.6088 | 141.2509 | 283.771 | 210.6981 | 281.8315 | 187.7064
2012-10-31 08:49 | 24.2867 | 303.7725 | 230.6715 | 301.7756 | 207.4162 | 81.3726 | 0.014442 | 0.35795 | 0.00517 | 24.7856 | 2.9593 | 47.7258 | 141.2363 | 16.1273 | 19.8913 | 5.6098 | 141.2415 | 283.8812 | 210.7802 | 281.8843 | 187.5249
2012-10-31 08:49 | 24.2867 | 303.8185 | 230.7265 | 301.8408 | 207.1563 | 81.3709 | 0.01443 | 0.35798 | 0.005166 | 24.8082 | 2.9592 | 47.7232 | 141.2204 | 16.1273 | 19.8792 | 5.6097 | 141.2256 | 283.9393 | 210.8473 | 281.9616 | 187.2771
2012-10-31 08:49 | 24.2852 | 303.9281 | 230.721 | 301.9504 | 207.269 | 81.3813 | 0.014445 | 0.35791 | 0.00517 | 24.7774 | 2.9591 | 47.7221 | 141.2132 | 16.1274 | 19.8818 | 5.6104 | 141.2183 | 284.0463 | 210.8392 | 282.0686 | 187.3872
2012-10-31 08:49 | 24.2822 | 303.9787 | 230.7338 | 301.9896 | 207.3054 | 81.3877 | 0.014442 | 0.358 | 0.00517 | 24.7886 | 2.9591 | 47.7224 | 141.2143 | 16.1275 | 19.8627 | 5.6109 | 141.2195 | 284.116 | 210.8711 | 282.1269 | 187.4427
2012-10-31 08:49 | 24.2769 | 304.0462 | 230.7953 | 302.0457 | 207.5442 | 81.394 | 0.014439 | 0.35798 | 0.005169 | 24.7927 | 2.9589 | 47.7204 | 141.2021 | 16.1275 | 19.8414 | 5.6113 | 141.2072 | 284.2048 | 210.9539 | 282.2043 | 187.7028
2012-10-31 08:49 | 24.2852 | 304.1082 | 230.8743 | 302.1421 | 207.773 | 81.4148 | 0.014445 | 0.35797 | 0.005171 | 24.7814 | 2.9588 | 47.7187 | 141.1908 | 16.1276 | 19.8697 | 5.6127 | 141.1959 | 284.2385 | 211.0046 | 282.2724 | 187.9033
2012-10-31 08:49 | 24.2769 | 304.1497 | 230.9289 | 302.2258 | 207.8789 | 81.4125 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9587 | 47.7178 | 141.1847 | 16.1277 | 19.8213 | 5.6126 | 141.1899 | 284.3284 | 211.1076 | 282.4045 | 188.0576
2012-10-31 08:49 | 24.2762 | 304.2486 | 231.0068 | 302.2673 | 207.9255 | 81.4102 | 0.014436 | 0.35803 | 0.005168 | 24.8009 | 2.9587 | 47.7167 | 141.1774 | 16.1278 | 19.8366 | 5.6124 | 141.1826 | 284.412 | 211.1702 | 282.4307 | 188.0889
2012-10-31 08:49 | 24.2784 | 304.3083 | 231.119 | 302.3117 | 207.9395 | 81.4293 | 0.01443 | 0.35801 | 0.005166 | 24.8102 | 2.9585 | 47.714 | 141.1607 | 16.1279 | 19.8509 | 5.6137 | 141.1659 | 284.4574 | 211.2681 | 282.4608 | 188.0886
2012-10-31 08:49 | 24.2702 | 304.3499 | 231.1461 | 302.3763 | 207.9431 | 81.4368 | 0.014439 | 0.35794 | 0.005168 | 24.7897 | 2.9584 | 47.7124 | 141.1508 | 16.1279 | 19.8186 | 5.6143 | 141.1559 | 284.5313 | 211.3275 | 282.5577 | 188.1245
2012-10-31 08:50 | 24.2739 | 304.434 | 231.2284 | 302.495 | 207.9862 | 81.4478 | 0.014452 | 0.35803 | 0.005174 | 24.7735 | 2.9583 | 47.7108 | 141.1404 | 16.128 | 19.8143 | 5.615 | 141.1456 | 284.6197 | 211.4141 | 282.6807 | 188.1719
2012-10-31 08:50 | 24.2769 | 304.4945 | 231.2629 | 302.5133 | 208.0089 | 81.4559 | 0.014448 | 0.35801 | 0.005173 | 24.7793 | 2.9581 | 47.7095 | 141.1313 | 16.1282 | 19.8293 | 5.6156 | 141.1365 | 284.6652 | 211.4336 | 282.684 | 188.1796
2012-10-31 08:50 | 24.2747 | 304.5574 | 231.2803 | 302.584 | 207.9791 | 81.4432 | 0.014436 | 0.35798 | 0.005168 | 24.7979 | 2.958 | 47.7072 | 141.1182 | 16.1282 | 19.8151 | 5.6147 | 141.1234 | 284.7423 | 211.4652 | 282.7689 | 188.164
2012-10-31 08:50 | 24.2747 | 304.5689 | 231.3314 | 302.6223 | 207.8137 | 81.4651 | 0.014442 | 0.35797 | 0.00517 | 24.7866 | 2.958 | 47.7076 | 141.1192 | 16.1283 | 19.791 | 5.6162 | 141.1244 | 284.7779 | 211.5404 | 282.8313 | 188.0227
2012-10-31 08:50 | 24.2717 | 304.6846 | 231.352 | 302.7228 | 207.8225 | 81.4686 | 0.014442 | 0.35801 | 0.00517 | 24.7896 | 2.9579 | 47.7067 | 141.1131 | 16.1284 | 19.8241 | 5.6164 | 141.1183 | 284.8605 | 211.5279 | 282.8987 | 187.9984
2012-10-31 08:50 | 24.2717 | 304.6961 | 231.3677 | 302.7764 | 207.9367 | 81.4807 | 0.014442 | 0.35804 | 0.005171 | 24.7916 | 2.9533 | 47.6292 | 140.6621 | 16.1276 | 19.8041 | 5.6173 | 140.6673 | 284.892 | 211.5636 | 282.9723 | 188.1326
2012-10-31 08:50 | 24.2672 | 304.7644 | 231.3946 | 302.8103 | 207.9677 | 81.4767 | 0.01442 | 0.35797 | 0.005162 | 24.8244 | 2.952 | 47.6062 | 140.5315 | 16.127 | 19.8076 | 5.617 | 140.5367 | 284.9568 | 211.587 | 283.0027 | 188.1601
2012-10-31 08:50 | 24.262 | 304.7592 | 231.4051 | 302.8511 | 207.9388 | 81.4663 | 0.014426 | 0.35788 | 0.005163 | 24.8081 | 2.9515 | 47.5991 | 140.4904 | 16.1269 | 19.8345 | 5.6163 | 140.4956 | 284.9247 | 211.5706 | 283.0166 | 188.1043
2012-10-31 08:50 | 24.2747 | 304.8447 | 231.465 | 302.9596 | 207.8688 | 81.4773 | 0.014442 | 0.35779 | 0.005167 | 24.7745 | 2.9518 | 47.604 | 140.5175 | 16.1271 | 19.8793 | 5.617 | 140.5227 | 284.9654 | 211.5857 | 283.0803 | 187.9895
2012-10-31 08:50 | 24.2732 | 304.9083 | 231.4399 | 302.9887 | 207.3318 | 81.4871 | 0.014426 | 0.35781 | 0.005162 | 24.8031 | 2.9522 | 47.6117 | 140.5605 | 16.1274 | 19.8818 | 5.6177 | 140.5657 | 285.0265 | 211.5581 | 283.1069 | 187.45
2012-10-31 08:50 | 24.2747 | 304.9443 | 231.3982 | 303.0554 | 207.1837 | 81.4917 | 0.014426 | 0.35781 | 0.005162 | 24.8031 | 2.9525 | 47.6162 | 140.5872 | 16.1274 | 19.9074 | 5.618 | 140.5924 | 285.0369 | 211.4908 | 283.148 | 187.2763
2012-10-31 08:50 | 24.265 | 304.9805 | 231.3099 | 303.0955 | 207.3748 | 81.5033 | 0.01443 | 0.35775 | 0.005162 | 24.7922 | 2.953 | 47.625 | 140.6367 | 16.1276 | 19.8535 | 5.6188 | 140.6419 | 285.127 | 211.4564 | 283.242 | 187.5213
2012-10-31 08:50 | 24.2642 | 305.0755 | 231.3523 | 303.1637 | 207.8268 | 81.5194 | 0.014436 | 0.35772 | 0.005164 | 24.7799 | 2.9535 | 47.6336 | 140.6858 | 16.1278 | 19.8688 | 5.6199 | 140.691 | 285.2067 | 211.4835 | 283.2949 | 187.958
2012-10-31 08:50 | 24.2612 | 305.1031 | 231.424 | 303.2335 | 206.9772 | 81.5125 | 0.014404 | 0.35776 | 0.005153 | 24.8379 | 2.9569 | 47.6906 | 141.016 | 16.1286 | 19.8818 | 5.6195 | 141.0212 | 285.2213 | 211.5422 | 283.3517 | 187.0954
2012-10-31 08:50 | 24.2657 | 305.1766 | 231.2988 | 303.2533 | 206.6352 | 81.52 | 0.01442 | 0.35774 | 0.005159 | 24.8084 | 2.9592 | 47.7303 | 141.2432 | 16.1295 | 19.8582 | 5.62 | 141.2484 | 285.3184 | 211.4406 | 283.3951 | 186.777
2012-10-31 08:50 | 24.2665 | 305.2233 | 231.1778 | 303.2886 | 206.5533 | 81.5275 | 0.014423 | 0.35781 | 0.005161 | 24.8082 | 2.96 | 47.7437 | 141.3197 | 16.1298 | 19.7948 | 5.6205 | 141.3248 | 285.4285 | 211.383 | 283.4938 | 186.7585
2012-10-31 08:50 | 24.2642 | 305.2861 | 231.1559 | 303.3477 | 207.0905 | 81.5322 | 0.014433 | 0.35782 | 0.005164 | 24.792 | 2.9606 | 47.7552 | 141.3844 | 16.1302 | 19.7805 | 5.6208 | 141.3895 | 285.5056 | 211.3754 | 283.5672 | 187.31
2012-10-31 08:50 | 24.265 | 305.3329 | 231.1763 | 303.4059 | 207.2763 | 81.5559 | 0.014436 | 0.3579 | 0.005167 | 24.7919 | 2.961 | 47.7621 | 141.4222 | 16.1305 | 19.8295 | 5.6225 | 141.4274 | 285.5034 | 211.3468 | 283.5764 | 187.4468
2012-10-31 08:50 | 24.2605 | 305.3858 | 231.16 | 303.4781 | 207.6105 | 81.5599 | 0.014433 | 0.35791 | 0.005166 | 24.798 | 2.9611 | 47.7649 | 141.4374 | 16.1307 | 19.853 | 5.6227 | 141.4426 | 285.5328 | 211.307 | 283.6251 | 187.7575
2012-10-31 08:50 | 24.2567 | 305.4663 | 231.2152 | 303.4589 | 207.6224 | 81.5599 | 0.014439 | 0.35788 | 0.005167 | 24.7857 | 2.9612 | 47.7671 | 141.4491 | 16.1308 | 19.8091 | 5.6227 | 141.4543 | 285.6572 | 211.4061 | 283.6498 | 187.8133
2012-10-31 08:50 | 24.2612 | 305.4861 | 231.2747 | 303.5401 | 208.0365 | 81.5651 | 0.014442 | 0.35788 | 0.005169 | 24.7806 | 2.9612 | 47.7668 | 141.4462 | 16.131 | 19.8096 | 5.6231 | 141.4513 | 285.6765 | 211.4651 | 283.7305 | 188.2269
2012-10-31 08:50 | 24.2478 | 305.5225 | 231.4027 | 303.5765 | 208.3421 | 81.5709 | 0.014433 | 0.3579 | 0.005166 | 24.7971 | 2.9612 | 47.7676 | 141.4501 | 16.1311 | 19.8203 | 5.6235 | 141.4553 | 285.7022 | 211.5824 | 283.7562 | 188.5218
2012-10-31 08:50 | 24.2538 | 305.5859 | 231.5227 | 303.6323 | 208.3441 | 81.5905 | 0.014423 | 0.35791 | 0.005162 | 24.8152 | 2.9612 | 47.7673 | 141.4475 | 16.1312 | 19.8022 | 5.6248 | 141.4527 | 285.7837 | 211.7205 | 283.8301 | 188.5419
2012-10-31 08:51 | 24.2455 | 305.6312 | 231.6126 | 303.693 | 208.3988 | 81.5899 | 0.014442 | 0.35791 | 0.005169 | 24.7826 | 2.961 | 47.7653 | 141.4341 | 16.1314 | 19.814 | 5.6248 | 141.4393 | 285.8172 | 211.7986 | 283.879 | 188.5848
2012-10-31 08:51 | 24.2395 | 305.7018 | 231.6577 | 303.7215 | 208.3968 | 81.5894 | 0.014439 | 0.35788 | 0.005167 | 24.7857 | 2.9609 | 47.7627 | 141.4184 | 16.1314 | 19.816 | 5.6248 | 141.4236 | 285.8858 | 211.8417 | 283.9055 | 188.5808
2012-10-31 08:51 | 24.241 | 305.7072 | 231.7535 | 303.7651 | 207.9218 | 81.5946 | 0.014423 | 0.35795 | 0.005163 | 24.8182 | 2.9608 | 47.7616 | 141.4117 | 16.1314 | 19.8335 | 5.6251 | 141.4169 | 285.8737 | 211.92 | 283.9316 | 188.0883
2012-10-31 08:51 | 24.2366 | 305.7602 | 231.7451 | 303.8105 | 207.9725 | 81.6027 | 0.014445 | 0.35798 | 0.005171 | 24.7824 | 2.9607 | 47.7604 | 141.4045 | 16.1315 | 19.8893 | 5.6257 | 141.4096 | 285.8709 | 211.8558 | 283.9212 | 188.0832
2012-10-31 08:51 | 24.2291 | 305.7987 | 231.7533 | 303.8643 | 208.3194 | 81.609 | 0.014433 | 0.358 | 0.005167 | 24.8041 | 2.9606 | 47.7592 | 141.3955 | 16.1316 | 19.8979 | 5.6261 | 141.4007 | 285.9008 | 211.8554 | 283.9664 | 188.4215
2012-10-31 08:51 | 24.2246 | 305.8133 | 231.8392 | 303.9135 | 208.5984 | 81.6125 | 0.014436 | 0.35803 | 0.005168 | 24.8009 | 2.9605 | 47.7574 | 141.3852 | 16.1316 | 19.8934 | 5.6264 | 141.3904 | 285.9199 | 211.9458 | 284.0201 | 188.705
2012-10-31 08:51 | 24.2261 | 305.9029 | 231.9428 | 303.9839 | 208.5999 | 81.6183 | 0.014423 | 0.35801 | 0.005164 | 24.8222 | 2.9603 | 47.755 | 141.3708 | 16.1316 | 19.9189 | 5.6268 | 141.3759 | 285.984 | 212.0239 | 284.065 | 188.681
2012-10-31 08:51 | 24.2231 | 305.9611 | 231.987 | 304.0001 | 208.5812 | 81.6356 | 0.014433 | 0.358 | 0.005167 | 24.8041 | 2.9603 | 47.7548 | 141.3689 | 16.1317 | 19.8638 | 5.628 | 141.374 | 286.0973 | 212.1232 | 284.1363 | 188.7174
2012-10-31 08:51 | 24.2306 | 305.9648 | 232.0691 | 304.0497 | 208.7068 | 81.6235 | 0.014436 | 0.35804 | 0.005169 | 24.8019 | 2.9601 | 47.7518 | 141.3504 | 16.1317 | 19.8753 | 5.6271 | 141.3556 | 286.0895 | 212.1938 | 284.1744 | 188.8315
2012-10-31 08:51 | 24.2223 | 305.9795 | 232.1198 | 304.1066 | 208.8127 | 81.6431 | 0.014445 | 0.3581 | 0.005173 | 24.7904 | 2.9601 | 47.7514 | 141.3468 | 16.1319 | 19.9191 | 5.6285 | 141.352 | 286.0604 | 212.2007 | 284.1875 | 188.8936
2012-10-31 08:51 | 24.2306 | 306.0529 | 232.2381 | 304.134 | 209.0967 | 81.6391 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9599 | 47.7488 | 141.3314 | 16.1319 | 19.9194 | 5.6282 | 141.3365 | 286.1335 | 212.3187 | 284.2146 | 189.1773
2012-10-31 08:51 | 24.2238 | 306.0844 | 232.2588 | 304.2077 | 209.2317 | 81.6512 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9597 | 47.7466 | 141.3176 | 16.132 | 19.8685 | 5.629 | 141.3227 | 286.2159 | 212.3903 | 284.3392 | 189.3632
2012-10-31 08:51 | 24.2164 | 306.0923 | 232.3967 | 304.2156 | 209.2479 | 81.6541 | 0.014442 | 0.35805 | 0.005171 | 24.7925 | 2.9597 | 47.7455 | 141.3109 | 16.132 | 19.8691 | 5.6292 | 141.3161 | 286.2232 | 212.5276 | 284.3465 | 189.3788
2012-10-31 08:51 | 24.2126 | 306.1536 | 232.4715 | 304.2731 | 209.2323 | 81.6593 | 0.014445 | 0.35808 | 0.005173 | 24.7894 | 2.9596 | 47.7446 | 141.3057 | 16.1321 | 19.8493 | 5.6296 | 141.3108 | 286.3043 | 212.6222 | 284.4238 | 189.383
2012-10-31 08:51 | 24.2096 | 306.2042 | 232.5235 | 304.3391 | 209.1741 | 81.6633 | 0.014442 | 0.35808 | 0.005171 | 24.7946 | 2.9596 | 47.744 | 141.3016 | 16.1321 | 19.8984 | 5.6299 | 141.3068 | 286.3058 | 212.6251 | 284.4407 | 189.2757
2012-10-31 08:51 | 24.2149 | 306.2554 | 232.5602 | 304.4018 | 209.27 | 81.6749 | 0.014436 | 0.35808 | 0.005169 | 24.8049 | 2.9594 | 47.7423 | 141.291 | 16.1322 | 19.8797 | 5.6307 | 141.2962 | 286.3757 | 212.6805 | 284.5221 | 189.3903
2012-10-31 08:51 | 24.2149 | 306.2937 | 232.6348 | 304.4133 | 209.0967 | 81.6778 | 0.014439 | 0.35807 | 0.00517 | 24.7987 | 2.9593 | 47.7404 | 141.2795 | 16.1322 | 19.8756 | 5.6309 | 141.2847 | 286.4181 | 212.7592 | 284.5377 | 189.2211
2012-10-31 08:51 | 24.2104 | 306.3811 | 232.6539 | 304.4739 | 209.2183 | 81.6836 | 0.014448 | 0.35813 | 0.005174 | 24.7873 | 2.9593 | 47.7398 | 141.2765 | 16.1321 | 19.8752 | 5.6313 | 141.2816 | 286.5059 | 212.7787 | 284.5987 | 189.3431
2012-10-31 08:51 | 24.2007 | 306.3829 | 232.6363 | 304.5102 | 209.4133 | 81.6928 | 0.014442 | 0.3581 | 0.005172 | 24.7956 | 2.9592 | 47.7386 | 141.2687 | 16.1322 | 19.8334 | 5.6319 | 141.2738 | 286.5495 | 212.8029 | 284.6768 | 189.5799
2012-10-31 08:51 | 24.2179 | 306.4613 | 232.7164 | 304.5695 | 209.3321 | 81.6859 | 0.014455 | 0.3581 | 0.005176 | 24.7733 | 2.9592 | 47.7378 | 141.2636 | 16.1322 | 19.8867 | 5.6314 | 141.2688 | 286.5746 | 212.8297 | 284.6828 | 189.4454
2012-10-31 08:51 | 24.2149 | 306.5081 | 232.7998 | 304.601 | 209.2976 | 81.6974 | 0.014436 | 0.35805 | 0.005169 | 24.8029 | 2.9591 | 47.7362 | 141.254 | 16.1323 | 19.8797 | 5.6322 | 141.2592 | 286.6284 | 212.9201 | 284.7213 | 189.4179
2012-10-31 08:51 | 24.2081 | 306.5358 | 232.7655 | 304.667 | 209.5074 | 81.6969 | 0.014436 | 0.35801 | 0.005168 | 24.7999 | 2.9589 | 47.7343 | 141.2432 | 16.1322 | 19.8247 | 5.6322 | 141.2484 | 286.7111 | 212.9408 | 284.8423 | 189.6827
2012-10-31 08:51 | 24.2111 | 306.5885 | 232.7881 | 304.67 | 209.1914 | 81.7026 | 0.01442 | 0.35803 | 0.005163 | 24.8284 | 2.9588 | 47.7326 | 141.2323 | 16.1323 | 19.8077 | 5.6326 | 141.2374 | 286.7808 | 212.9804 | 284.8623 | 189.3837
2012-10-31 08:51 | 24.2126 | 306.636 | 232.7896 | 304.7328 | 209.2047 | 81.7165 | 0.014423 | 0.35805 | 0.005164 | 24.8252 | 2.9587 | 47.7314 | 141.2252 | 16.1323 | 19.8613 | 5.6335 | 141.2304 | 286.7747 | 212.9283 | 284.8715 | 189.3434
2012-10-31 08:52 | 24.2066 | 306.6797 | 232.7994 | 304.7536 | 209.5452 | 81.7229 | 0.014423 | 0.35798 | 0.005163 | 24.8202 | 2.9587 | 47.7301 | 141.217 | 16.1324 | 19.8433 | 5.634 | 141.2222 | 286.8364 | 212.9561 | 284.9103 | 189.7019
2012-10-31 08:52 | 24.2119 | 306.7425 | 232.8518 | 304.8278 | 209.5505 | 81.713 | 0.014439 | 0.35805 | 0.00517 | 24.7977 | 2.9586 | 47.7296 | 141.2135 | 16.1324 | 19.8446 | 5.6333 | 141.2187 | 286.8979 | 213.0072 | 284.9832 | 189.7059
2012-10-31 08:52 | 24.2134 | 306.7363 | 232.869 | 304.8217 | 209.5835 | 81.7154 | 0.014433 | 0.35795 | 0.005166 | 24.801 | 2.9586 | 47.7287 | 141.2084 | 16.1324 | 19.8019 | 5.6335 | 141.2136 | 286.9344 | 213.0671 | 285.0198 | 189.7816
2012-10-31 08:52 | 24.2074 | 306.7877 | 232.9141 | 304.9191 | 209.7587 | 81.7263 | 0.014433 | 0.35795 | 0.005166 | 24.801 | 2.9585 | 47.7274 | 141.2007 | 16.1324 | 19.824 | 5.6342 | 141.2058 | 286.9637 | 213.0901 | 285.0951 | 189.9347
2012-10-31 08:52 | 24.2036 | 306.8566 | 232.9888 | 304.9191 | 209.747 | 81.7408 | 0.014445 | 0.35805 | 0.005172 | 24.7874 | 2.9583 | 47.7238 | 141.1799 | 16.1323 | 19.8162 | 5.6352 | 141.1851 | 287.0404 | 213.1726 | 285.1029 | 189.9308
2012-10-31 08:52 | 24.2096 | 306.8856 | 233.038 | 304.9213 | 209.8121 | 81.7362 | 0.014442 | 0.35807 | 0.005171 | 24.7936 | 2.9582 | 47.7228 | 141.1732 | 16.1324 | 19.7861 | 5.6349 | 141.1784 | 287.0995 | 213.2519 | 285.1352 | 190.026
2012-10-31 08:52 | 24.2096 | 306.9775 | 233.1009 | 305.0247 | 209.6428 | 81.7379 | 0.014439 | 0.35807 | 0.00517 | 24.7987 | 2.9581 | 47.7211 | 141.1631 | 16.1324 | 19.8182 | 5.635 | 141.1683 | 287.1593 | 213.2827 | 285.2065 | 189.8246
2012-10-31 08:52 | 24.2119 | 306.976 | 233.1464 | 305.05 | 209.7002 | 81.7373 | 0.014448 | 0.35801 | 0.005173 | 24.7793 | 2.958 | 47.7193 | 141.152 | 16.1325 | 19.7964 | 5.635 | 141.1572 | 287.1796 | 213.35 | 285.2536 | 189.9038
2012-10-31 08:52 | 24.2044 | 306.9914 | 233.1428 | 305.0846 | 210.0668 | 81.7529 | 0.014448 | 0.35813 | 0.005174 | 24.7873 | 2.9579 | 47.7177 | 141.1428 | 16.1324 | 19.7648 | 5.636 | 141.148 | 287.2266 | 213.378 | 285.3198 | 190.302
2012-10-31 08:52 | 24.2021 | 307.0465 | 233.2308 | 305.1091 | 210.0094 | 81.7431 | 0.014445 | 0.35807 | 0.005172 | 24.7884 | 2.9578 | 47.7163 | 141.1338 | 16.1326 | 19.7706 | 5.6354 | 141.1389 | 287.2759 | 213.4602 | 285.3385 | 190.2388
2012-10-31 08:52 | 24.2014 | 307.0382 | 233.2694 | 305.1889 | 210.0165 | 81.7575 | 0.01443 | 0.35794 | 0.005165 | 24.8052 | 2.9576 | 47.7142 | 141.121 | 16.1326 | 19.806 | 5.6364 | 141.1262 | 287.2322 | 213.4634 | 285.3829 | 190.2105
2012-10-31 08:52 | 24.1992 | 307.124 | 233.2868 | 305.179 | 209.9277 | 81.7645 | 0.014442 | 0.35798 | 0.00517 | 24.7876 | 2.9575 | 47.712 | 141.1085 | 16.1325 | 19.7717 | 5.6368 | 141.1137 | 287.3523 | 213.5151 | 285.4073 | 190.156
2012-10-31 08:52 | 24.2029 | 307.1928 | 233.3023 | 305.2287 | 209.7975 | 81.7708 | 0.014433 | 0.35803 | 0.005167 | 24.8061 | 2.9574 | 47.7108 | 141.1016 | 16.1325 | 19.7473 | 5.6373 | 141.1067 | 287.4455 | 213.555 | 285.4814 | 190.0502
2012-10-31 08:52 | 24.1954 | 307.17 | 233.2909 | 305.248 | 209.8412 | 81.7778 | 0.014442 | 0.35797 | 0.00517 | 24.7866 | 2.9573 | 47.7091 | 141.0905 | 16.1326 | 19.82 | 5.6378 | 141.0957 | 287.35 | 213.4709 | 285.428 | 190.0212
2012-10-31 08:52 | 24.1947 | 307.219 | 233.3452 | 305.2741 | 210.0768 | 81.772 | 0.014448 | 0.35803 | 0.005173 | 24.7803 | 2.957 | 47.7048 | 141.0651 | 16.1326 | 19.7953 | 5.6374 | 141.0703 | 287.4237 | 213.5499 | 285.4788 | 190.2815
2012-10-31 08:52 | 24.1992 | 307.2465 | 233.4047 | 305.3437 | 210.2349 | 81.7691 | 0.014436 | 0.35798 | 0.005168 | 24.7979 | 2.9512 | 47.6061 | 140.4938 | 16.1313 | 19.7837 | 5.6372 | 140.4989 | 287.4628 | 213.621 | 285.56 | 190.4512
2012-10-31 08:52 | 24.2096 | 307.322 | 233.4111 | 305.3962 | 210.2531 | 81.7726 | 0.014442 | 0.35795 | 0.00517 | 24.7856 | 2.9511 | 47.605 | 140.4889 | 16.1311 | 19.8021 | 5.6374 | 140.494 | 287.5199 | 213.609 | 285.5941 | 190.451
2012-10-31 08:52 | 24.2036 | 307.27 | 233.4797 | 305.3787 | 210.3102 | 81.7778 | 0.014452 | 0.3579 | 0.005172 | 24.7645 | 2.9509 | 47.6007 | 140.4637 | 16.1311 | 19.7881 | 5.6378 | 140.4689 | 287.4819 | 213.6916 | 285.5906 | 190.5221
2012-10-31 08:52 | 24.1969 | 307.359 | 233.5084 | 305.4141 | 210.2404 | 81.7743 | 0.01443 | 0.35788 | 0.005164 | 24.8012 | 2.9511 | 47.6053 | 140.4901 | 16.1311 | 19.7373 | 5.6375 | 140.4953 | 287.6217 | 213.7711 | 285.6768 | 190.5031
2012-10-31 08:52 | 24.2021 | 307.3681 | 233.5254 | 305.4385 | 209.7101 | 81.7812 | 0.014442 | 0.35782 | 0.005168 | 24.7766 | 2.9516 | 47.6135 | 140.5372 | 16.1313 | 19.7826 | 5.638 | 140.5424 | 287.5855 | 213.7428 | 285.6559 | 189.9275
2012-10-31 08:52 | 24.2081 | 307.4162 | 233.445 | 305.456 | 209.3538 | 81.783 | 0.01442 | 0.35778 | 0.005159 | 24.8114 | 2.9521 | 47.6219 | 140.5851 | 16.1315 | 19.7565 | 5.6381 | 140.5903 | 287.6597 | 213.6885 | 285.6995 | 189.5973
2012-10-31 08:52 | 24.2074 | 307.4499 | 233.3775 | 305.4859 | 209.865 | 81.7916 | 0.014448 | 0.35781 | 0.00517 | 24.7653 | 2.9526 | 47.6305 | 140.6333 | 16.1318 | 19.7638 | 5.6387 | 140.6384 | 287.6861 | 213.6137 | 285.7221 | 190.1012
2012-10-31 08:53 | 24.2081 | 307.4506 | 233.445 | 305.5441 | 210.5391 | 81.7934 | 0.014423 | 0.35782 | 0.005161 | 24.8092 | 2.9533 | 47.6424 | 140.7021 | 16.132 | 19.7685 | 5.6388 | 140.7073 | 287.6821 | 213.6765 | 285.7756 | 190.7706
2012-10-31 08:53 | 24.2029 | 307.499 | 233.5144 | 305.5197 | 211.1049 | 81.8009 | 0.014423 | 0.35778 | 0.00516 | 24.8062 | 2.9581 | 47.7227 | 141.1667 | 16.1331 | 19.7674 | 5.6394 | 141.1719 | 287.7316 | 213.747 | 285.7523 | 191.3375
2012-10-31 08:53 | 24.2074 | 307.5379 | 233.6367 | 305.6123 | 210.4518 | 81.8119 | 0.014436 | 0.35782 | 0.005166 | 24.7869 | 2.9588 | 47.736 | 141.2409 | 16.1336 | 19.7919 | 5.6401 | 141.2461 | 287.746 | 213.8448 | 285.8204 | 190.6599
2012-10-31 08:53 | 24.2044 | 307.5579 | 233.6533 | 305.5748 | 210.2991 | 81.82 | 0.014423 | 0.35787 | 0.005162 | 24.8122 | 2.9595 | 47.7489 | 141.314 | 16.134 | 19.7889 | 5.6407 | 141.3191 | 287.769 | 213.8644 | 285.7859 | 190.5102
2012-10-31 08:53 | 24.2074 | 307.5877 | 233.6446 | 305.6046 | 210.4715 | 81.8217 | 0.014433 | 0.3579 | 0.005166 | 24.7971 | 2.9601 | 47.7591 | 141.373 | 16.1342 | 19.7678 | 5.6408 | 141.3781 | 287.8199 | 213.8768 | 285.8368 | 190.7037
2012-10-31 08:53 | 24.2044 | 307.6498 | 233.7162 | 305.6897 | 210.4527 | 81.8223 | 0.014439 | 0.358 | 0.005169 | 24.7938 | 2.9604 | 47.7653 | 141.4067 | 16.1345 | 19.7528 | 5.6408 | 141.4118 | 287.897 | 213.9634 | 285.9369 | 190.6999
2012-10-31 08:53 | 24.2059 | 307.6551 | 233.7334 | 305.6759 | 210.151 | 81.8465 | 0.014436 | 0.35794 | 0.005167 | 24.7949 | 2.9606 | 47.7676 | 141.4192 | 16.1346 | 19.7864 | 5.6425 | 141.4244 | 287.8687 | 213.947 | 285.8895 | 190.3646
2012-10-31 08:53 | 24.2089 | 307.6772 | 233.7246 | 305.6444 | 210.1737 | 81.8373 | 0.014439 | 0.35805 | 0.00517 | 24.7977 | 2.9606 | 47.7682 | 141.4221 | 16.1347 | 19.7814 | 5.6419 | 141.4272 | 287.8958 | 213.9432 | 285.863 | 190.3923
2012-10-31 08:53 | 24.2066 | 307.7017 | 233.687 | 305.6881 | 210.2501 | 81.8425 | 0.01443 | 0.35788 | 0.005164 | 24.8012 | 2.9606 | 47.7686 | 141.4238 | 16.1348 | 19.743 | 5.6422 | 141.4289 | 287.9587 | 213.944 | 285.9451 | 190.5071
2012-10-31 08:53 | 24.2104 | 307.7132 | 233.7025 | 305.7608 | 210.2815 | 81.8431 | 0.014439 | 0.35798 | 0.005169 | 24.7927 | 2.9605 | 47.7682 | 141.42 | 16.1349 | 19.7949 | 5.6423 | 141.4252 | 287.9183 | 213.9076 | 285.9659 | 190.4866
2012-10-31 08:53 | 24.2074 | 307.7446 | 233.7153 | 305.7616 | 210.1919 | 81.8517 | 0.014442 | 0.35797 | 0.00517 | 24.7866 | 2.9605 | 47.7678 | 141.4168 | 16.135 | 19.816 | 5.6429 | 141.422 | 287.9286 | 213.8993 | 285.9456 | 190.3759
2012-10-31 08:53 | 24.2007 | 307.7532 | 233.7675 | 305.7779 | 210.5042 | 81.8662 | 0.014439 | 0.358 | 0.005169 | 24.7938 | 2.9605 | 47.7683 | 141.4194 | 16.135 | 19.725 | 5.6439 | 141.4246 | 288.0282 | 214.0425 | 286.0529 | 190.7792
2012-10-31 08:53 | 24.2081 | 307.8065 | 233.7827 | 305.8198 | 210.5785 | 81.8552 | 0.014442 | 0.35805 | 0.005171 | 24.7925 | 2.9604 | 47.7672 | 141.412 | 16.1351 | 19.8127 | 5.6431 | 141.4172 | 287.9938 | 213.97 | 286.0071 | 190.7658
2012-10-31 08:53 | 24.2036 | 307.8173 | 233.79 | 305.8268 | 210.6173 | 81.8627 | 0.01443 | 0.35811 | 0.005168 | 24.8172 | 2.9604 | 47.7658 | 141.4042 | 16.1351 | 19.7681 | 5.6436 | 141.4093 | 288.0492 | 214.0219 | 286.0587 | 190.8492
2012-10-31 08:53 | 24.2059 | 307.8158 | 233.8591 | 305.8597 | 210.7181 | 81.8639 | 0.014445 | 0.35801 | 0.005171 | 24.7844 | 2.9602 | 47.7637 | 141.3921 | 16.1351 | 19.7744 | 5.6437 | 141.3973 | 288.0414 | 214.0847 | 286.0853 | 190.9437
2012-10-31 08:53 | 24.2074 | 307.8403 | 233.9195 | 305.9186 | 210.7983 | 81.8691 | 0.014442 | 0.35805 | 0.005171 | 24.7925 | 2.9602 | 47.7628 | 141.3862 | 16.1351 | 19.7959 | 5.6441 | 141.3914 | 288.0444 | 214.1236 | 286.1227 | 191.0024
2012-10-31 08:53 | 24.2119 | 307.9175 | 233.9475 | 305.9308 | 210.9013 | 81.8731 | 0.014439 | 0.358 | 0.005169 | 24.7938 | 2.9601 | 47.7609 | 141.3754 | 16.1351 | 19.8004 | 5.6443 | 141.3805 | 288.1171 | 214.1471 | 286.1304 | 191.1009
2012-10-31 08:53 | 24.2171 | 307.9189 | 234.0509 | 305.9475 | 210.8553 | 81.8743 | 0.014445 | 0.35804 | 0.005172 | 24.7864 | 2.9599 | 47.759 | 141.3627 | 16.1352 | 19.7334 | 5.6444 | 141.3679 | 288.1855 | 214.3175 | 286.2141 | 191.1219
2012-10-31 08:53 | 24.2096 | 307.9573 | 234.0709 | 306.0089 | 210.8123 | 81.8731 | 0.014433 | 0.35805 | 0.005168 | 24.808 | 2.9598 | 47.7569 | 141.3501 | 16.1353 | 19.7179 | 5.6443 | 141.3553 | 288.2394 | 214.353 | 286.291 | 191.0944
2012-10-31 08:53 | 24.2164 | 307.9564 | 234.1169 | 306.0004 | 210.9294 | 81.8801 | 0.014436 | 0.358 | 0.005168 | 24.7989 | 2.9597 | 47.7554 | 141.3409 | 16.1353 | 19.7688 | 5.6448 | 141.3461 | 288.1876 | 214.3481 | 286.2316 | 191.1606
2012-10-31 08:53 | 24.2126 | 308.0024 | 234.1446 | 306.0272 | 210.839 | 81.8766 | 0.014436 | 0.35801 | 0.005168 | 24.7999 | 2.9595 | 47.7527 | 141.3253 | 16.1352 | 19.7008 | 5.6446 | 141.3305 | 288.3016 | 214.4438 | 286.3264 | 191.1382
2012-10-31 08:53 | 24.2156 | 308.0513 | 234.2025 | 306.08 | 210.8341 | 81.8858 | 0.014436 | 0.35798 | 0.005168 | 24.7979 | 2.9594 | 47.7503 | 141.3115 | 16.1352 | 19.7439 | 5.6452 | 141.3167 | 288.3074 | 214.4586 | 286.3361 | 191.0902
2012-10-31 08:53 | 24.2141 | 308.0498 | 234.2167 | 306.1168 | 210.7656 | 81.8864 | 0.014452 | 0.35807 | 0.005175 | 24.7764 | 2.9594 | 47.7499 | 141.3095 | 16.1352 | 19.7103 | 5.6452 | 141.3147 | 288.3395 | 214.5064 | 286.4065 | 191.0553
2012-10-31 08:54 | 24.2171 | 308.1064 | 234.204 | 306.1351 | 210.7568 | 81.8847 | 0.014433 | 0.35808 | 0.005168 | 24.81 | 2.9593 | 47.7488 | 141.3019 | 16.1353 | 19.7093 | 5.6451 | 141.3071 | 288.3971 | 214.4947 | 286.4258 | 191.0475
2012-10-31 08:54 | 24.2223 | 308.1307 | 234.2524 | 306.1824 | 210.7187 | 81.8945 | 0.014426 | 0.35804 | 0.005165 | 24.8191 | 2.9591 | 47.7458 | 141.283 | 16.1354 | 19.7065 | 5.6458 | 141.2882 | 288.4242 | 214.5459 | 286.4759 | 191.0122
2012-10-31 08:54 | 24.2231 | 308.1659 | 234.21 | 306.2215 | 210.7274 | 81.891 | 0.014452 | 0.3581 | 0.005175 | 24.7784 | 2.959 | 47.7438 | 141.272 | 16.1353 | 19.7073 | 5.6456 | 141.2771 | 288.4586 | 214.5027 | 286.5142 | 191.0201
2012-10-31 08:54 | 24.2261 | 308.1575 | 234.2523 | 306.2666 | 210.435 | 81.8847 | 0.014439 | 0.3581 | 0.005171 | 24.8007 | 2.959 | 47.7436 | 141.2715 | 16.1353 | 19.7424 | 5.6451 | 141.2767 | 288.4151 | 214.5099 | 286.5242 | 190.6926
2012-10-31 08:54 | 24.2179 | 308.2143 | 234.1616 | 306.2584 | 210.545 | 81.9009 | 0.014433 | 0.3581 | 0.005168 | 24.8111 | 2.9589 | 47.7425 | 141.2642 | 16.1354 | 19.7302 | 5.6462 | 141.2694 | 288.4841 | 214.4314 | 286.5282 | 190.8148
2012-10-31 08:54 | 24.2268 | 308.2194 | 234.1902 | 306.2826 | 210.7075 | 81.8991 | 0.01443 | 0.3581 | 0.005167 | 24.8162 | 2.9588 | 47.7409 | 141.2549 | 16.1353 | 19.711 | 5.6461 | 141.26 | 288.5084 | 214.4792 | 286.5716 | 190.9965
2012-10-31 08:54 | 24.2193 | 308.2769 | 234.2062 | 306.3172 | 210.6724 | 81.898 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9586 | 47.7383 | 141.2405 | 16.1352 | 19.7356 | 5.646 | 141.2456 | 288.5413 | 214.4706 | 286.5816 | 190.9368
2012-10-31 08:54 | 24.2283 | 308.2859 | 234.227 | 306.3301 | 210.772 | 81.9032 | 0.014433 | 0.35816 | 0.005169 | 24.8151 | 2.9585 | 47.7365 | 141.2287 | 16.1354 | 19.6322 | 5.6464 | 141.2339 | 288.6537 | 214.5948 | 286.6979 | 191.1398
2012-10-31 08:54 | 24.2201 | 308.3045 | 234.211 | 306.341 | 210.7953 | 81.9026 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9584 | 47.7349 | 141.2192 | 16.1354 | 19.6842 | 5.6464 | 141.2244 | 288.6203 | 214.5268 | 286.6568 | 191.1111
2012-10-31 08:54 | 24.2208 | 308.3358 | 234.2509 | 306.3838 | 210.9811 | 81.8986 | 0.014439 | 0.35821 | 0.005172 | 24.8087 | 2.9583 | 47.7341 | 141.2132 | 16.1355 | 19.6488 | 5.6461 | 141.2184 | 288.687 | 214.6021 | 286.735 | 191.3323
2012-10-31 08:54 | 24.2246 | 308.3664 | 234.294 | 306.4068 | 210.9888 | 81.8991 | 0.014445 | 0.35817 | 0.005174 | 24.7954 | 2.9582 | 47.7321 | 141.2001 | 16.1356 | 19.6687 | 5.6461 | 141.2052 | 288.6977 | 214.6253 | 286.7381 | 191.3201
2012-10-31 08:54 | 24.2186 | 308.3719 | 234.3233 | 306.4544 | 210.9946 | 81.9136 | 0.01443 | 0.35816 | 0.005168 | 24.8202 | 2.9581 | 47.7315 | 141.1963 | 16.1357 | 19.6908 | 5.6471 | 141.2015 | 288.6811 | 214.6325 | 286.7636 | 191.3038
2012-10-31 08:54 | 24.2238 | 308.3924 | 234.3364 | 306.4557 | 210.8935 | 81.9072 | 0.014439 | 0.35811 | 0.005171 | 24.8017 | 2.958 | 47.7298 | 141.1861 | 16.1357 | 19.6438 | 5.6467 | 141.1913 | 288.7486 | 214.6926 | 286.8119 | 191.2497
2012-10-31 08:54 | 24.2253 | 308.4283 | 234.3497 | 306.4764 | 210.7178 | 81.9309 | 0.014426 | 0.3582 | 0.005167 | 24.8301 | 2.958 | 47.7283 | 141.1781 | 16.1356 | 19.7296 | 5.6483 | 141.1833 | 288.6987 | 214.6201 | 286.7468 | 190.9882
2012-10-31 08:54 | 24.2216 | 308.417 | 234.3656 | 306.5263 | 210.6944 | 81.9078 | 0.014436 | 0.35817 | 0.005171 | 24.8109 | 2.9578 | 47.7257 | 141.163 | 16.1356 | 19.6978 | 5.6467 | 141.1682 | 288.7192 | 214.6678 | 286.8285 | 190.9966
2012-10-31 08:54 | 24.2238 | 308.4536 | 234.3089 | 306.5285 | 210.7793 | 81.9199 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.9577 | 47.7245 | 141.1557 | 16.1356 | 19.6719 | 5.6476 | 141.1608 | 288.7817 | 214.637 | 286.8566 | 191.1074
2012-10-31 08:54 | 24.2216 | 308.4705 | 234.3224 | 306.5531 | 210.8086 | 81.924 | 0.014452 | 0.35813 | 0.005176 | 24.7804 | 2.9576 | 47.7236 | 141.1498 | 16.1357 | 19.7018 | 5.6478 | 141.1549 | 288.7687 | 214.6206 | 286.8513 | 191.1068
2012-10-31 08:54 | 24.2321 | 308.4849 | 234.3486 | 306.5598 | 210.6616 | 81.9286 | 0.014452 | 0.35811 | 0.005175 | 24.7794 | 2.9576 | 47.7232 | 141.1472 | 16.1356 | 19.7163 | 5.6482 | 141.1523 | 288.7686 | 214.6323 | 286.8435 | 190.9453
2012-10-31 08:54 | 24.2268 | 308.4834 | 234.3472 | 306.5927 | 210.5775 | 81.9286 | 0.01443 | 0.35818 | 0.005169 | 24.8222 | 2.9575 | 47.7215 | 141.1377 | 16.1356 | 19.715 | 5.6482 | 141.1429 | 288.7684 | 214.6322 | 286.8777 | 190.8625
2012-10-31 08:54 | 24.2261 | 308.5018 | 234.3465 | 306.6112 | 210.7068 | 81.935 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9573 | 47.7183 | 141.1183 | 16.1357 | 19.7023 | 5.6486 | 141.1235 | 288.7995 | 214.6442 | 286.9089 | 191.0045
2012-10-31 08:54 | 24.2223 | 308.5669 | 234.3467 | 306.6533 | 210.5021 | 81.939 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9572 | 47.7155 | 141.1019 | 16.1356 | 19.7105 | 5.6489 | 141.1071 | 288.8564 | 214.6362 | 286.9428 | 190.7916
2012-10-31 08:55 | 24.2253 | 308.5699 | 234.3065 | 306.6946 | 210.6823 | 81.9355 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9563 | 47.7009 | 141.0162 | 16.1356 | 19.7296 | 5.6486 | 141.0214 | 288.8403 | 214.5769 | 286.965 | 190.9527
2012-10-31 08:55 | 24.2298 | 308.5744 | 234.3188 | 306.6876 | 210.5175 | 81.9327 | 0.014426 | 0.35816 | 0.005167 | 24.8271 | 2.9511 | 47.6143 | 140.5163 | 16.1342 | 19.702 | 5.6484 | 140.5215 | 288.8724 | 214.6168 | 286.9856 | 190.8155
2012-10-31 08:55 | 24.2276 | 308.5684 | 234.3205 | 306.7505 | 210.5941 | 81.9355 | 0.014439 | 0.35805 | 0.00517 | 24.7977 | 2.9506 | 47.6058 | 140.4676 | 16.134 | 19.7158 | 5.6486 | 140.4728 | 288.8526 | 214.6047 | 287.0347 | 190.8783
2012-10-31 08:55 | 24.2276 | 308.6219 | 234.3598 | 306.7237 | 210.8776 | 81.9379 | 0.014426 | 0.35801 | 0.005165 | 24.8171 | 2.9506 | 47.6045 | 140.4614 | 16.1339 | 19.6797 | 5.6488 | 140.4666 | 288.9422 | 214.6801 | 287.044 | 191.1979
2012-10-31 08:55 | 24.238 | 308.6323 | 234.3624 | 306.7609 | 210.7147 | 81.9413 | 0.014445 | 0.35798 | 0.005171 | 24.7824 | 2.9508 | 47.6078 | 140.4807 | 16.1339 | 19.7222 | 5.649 | 140.4859 | 288.9101 | 214.6402 | 287.0387 | 190.9925
2012-10-31 08:55 | 24.2358 | 308.6225 | 234.3994 | 306.7587 | 210.6574 | 81.9332 | 0.014417 | 0.35794 | 0.00516 | 24.8276 | 2.9511 | 47.6132 | 140.5113 | 16.1341 | 19.7601 | 5.6485 | 140.5164 | 288.8624 | 214.6393 | 286.9986 | 190.8973
2012-10-31 08:55 | 24.2261 | 308.6204 | 234.3112 | 306.7949 | 210.1318 | 81.9309 | 0.014423 | 0.35797 | 0.005163 | 24.8192 | 2.9516 | 47.6218 | 140.5603 | 16.1343 | 19.7223 | 5.6483 | 140.5654 | 288.8981 | 214.5889 | 287.0726 | 190.4095
2012-10-31 08:55 | 24.2268 | 308.6403 | 234.2019 | 306.7688 | 210.3058 | 81.9355 | 0.014417 | 0.35781 | 0.005159 | 24.8185 | 2.9545 | 47.6714 | 140.8467 | 16.135 | 19.7592 | 5.6486 | 140.8518 | 288.8811 | 214.4427 | 287.0096 | 190.5466
2012-10-31 08:55 | 24.2261 | 308.6855 | 234.1934 | 306.8179 | 210.4744 | 81.946 | 0.014436 | 0.35788 | 0.005166 | 24.7909 | 2.9586 | 47.7413 | 141.2481 | 16.1364 | 19.7544 | 5.6494 | 141.2533 | 288.9311 | 214.439 | 287.0635 | 190.72
2012-10-31 08:55 | 24.2171 | 308.6765 | 234.208 | 306.8434 | 210.9695 | 81.9471 | 0.014442 | 0.35798 | 0.00517 | 24.7876 | 2.9593 | 47.7534 | 141.3168 | 16.1367 | 19.7816 | 5.6494 | 141.3219 | 288.8949 | 214.4264 | 287.0618 | 191.1879
2012-10-31 08:55 | 24.2149 | 308.6972 | 234.2568 | 306.7952 | 210.92 | 81.9512 | 0.014436 | 0.35794 | 0.005167 | 24.7949 | 2.9598 | 47.7614 | 141.3628 | 16.1369 | 19.8034 | 5.6497 | 141.3679 | 288.8938 | 214.4534 | 286.9918 | 191.1166
2012-10-31 08:55 | 24.2246 | 308.7108 | 234.3018 | 306.8164 | 210.9534 | 81.9494 | 0.014436 | 0.35792 | 0.005167 | 24.7938 | 2.96 | 47.766 | 141.389 | 16.137 | 19.8292 | 5.6496 | 141.3942 | 288.8816 | 214.4726 | 286.9872 | 191.1242
2012-10-31 08:55 | 24.2149 | 308.7011 | 234.2921 | 306.8488 | 210.542 | 81.9604 | 0.01443 | 0.35798 | 0.005166 | 24.8082 | 2.9601 | 47.7678 | 141.3979 | 16.1372 | 19.7834 | 5.6503 | 141.403 | 288.9177 | 214.5087 | 287.0654 | 190.7586
2012-10-31 08:55 | 24.2164 | 308.7179 | 234.3015 | 306.8273 | 210.2718 | 81.9673 | 0.014423 | 0.35801 | 0.005164 | 24.8222 | 2.9601 | 47.7683 | 141.4003 | 16.1372 | 19.7768 | 5.6508 | 141.4054 | 288.9411 | 214.5247 | 287.0505 | 190.495
2012-10-31 08:55 | 24.2141 | 308.7385 | 234.2678 | 306.848 | 211.0098 | 81.9691 | 0.014442 | 0.35801 | 0.00517 | 24.7896 | 2.9601 | 47.7678 | 141.3975 | 16.1372 | 19.7304 | 5.6509 | 141.4026 | 289.0081 | 214.5374 | 287.1176 | 191.2794
2012-10-31 08:55 | 24.2081 | 308.767 | 234.3207 | 306.8382 | 211.0471 | 81.9789 | 0.014442 | 0.35807 | 0.005171 | 24.7936 | 2.96 | 47.7674 | 141.3938 | 16.1374 | 19.7565 | 5.6516 | 141.399 | 289.0105 | 214.5642 | 287.0817 | 191.2906
2012-10-31 08:55 | 24.2126 | 308.7409 | 234.3605 | 306.8963 | 210.9847 | 81.987 | 0.014442 | 0.35804 | 0.005171 | 24.7916 | 2.9599 | 47.7658 | 141.3838 | 16.1374 | 19.7329 | 5.6522 | 141.389 | 289.008 | 214.6276 | 287.1634 | 191.2518
2012-10-31 08:55 | 24.2044 | 308.7671 | 234.3955 | 306.8996 | 211.1064 | 81.9783 | 0.014439 | 0.35803 | 0.00517 | 24.7958 | 2.9598 | 47.7638 | 141.3724 | 16.1374 | 19.7729 | 5.6516 | 141.3776 | 288.9942 | 214.6226 | 287.1267 | 191.3335
2012-10-31 08:55 | 24.2059 | 308.7533 | 234.4952 | 306.8934 | 211.0134 | 81.9876 | 0.014423 | 0.35811 | 0.005165 | 24.8292 | 2.9597 | 47.7622 | 141.3624 | 16.1374 | 19.7864 | 5.6522 | 141.3675 | 288.9669 | 214.7088 | 287.107 | 191.227
2012-10-31 08:55 | 24.2036 | 308.8084 | 234.485 | 306.9102 | 210.8851 | 81.9864 | 0.014433 | 0.3581 | 0.005168 | 24.8111 | 2.9597 | 47.7616 | 141.3589 | 16.1374 | 19.8082 | 5.6521 | 141.3641 | 289.0002 | 214.6768 | 287.102 | 191.0769
2012-10-31 08:56 | 24.1977 | 308.7757 | 234.5184 | 306.9273 | 210.9501 | 82.0037 | 0.014433 | 0.35813 | 0.005169 | 24.8131 | 2.9596 | 47.7602 | 141.3502 | 16.1375 | 19.7742 | 5.6533 | 141.3554 | 289.0015 | 214.7442 | 287.1531 | 191.1759
2012-10-31 08:56 | 24.2021 | 308.8069 | 234.4717 | 306.9585 | 211.1238 | 81.9962 | 0.014439 | 0.35808 | 0.00517 | 24.7997 | 2.9595 | 47.7585 | 141.3399 | 16.1375 | 19.7826 | 5.6528 | 141.3451 | 289.0243 | 214.6891 | 287.1759 | 191.3412
2012-10-31 08:56 | 24.2036 | 308.8313 | 234.5518 | 306.9677 | 211.1411 | 82.0049 | 0.01443 | 0.35813 | 0.005168 | 24.8182 | 2.9594 | 47.7578 | 141.3358 | 16.1375 | 19.8122 | 5.6534 | 141.341 | 289.0191 | 214.7396 | 287.1555 | 191.3289
2012-10-31 08:56 | 24.2014 | 308.8138 | 234.5888 | 306.9884 | 211.0247 | 82.0032 | 0.01443 | 0.35813 | 0.005168 | 24.8182 | 2.9593 | 47.7565 | 141.3283 | 16.1375 | 19.7779 | 5.6533 | 141.3335 | 289.0359 | 214.8109 | 287.2105 | 191.2468
2012-10-31 08:56 | 24.2096 | 308.8909 | 234.5735 | 306.9928 | 210.962 | 82.0026 | 0.014439 | 0.35817 | 0.005172 | 24.8057 | 2.9593 | 47.7562 | 141.3254 | 16.1376 | 19.8222 | 5.6533 | 141.3306 | 289.0687 | 214.7513 | 287.1706 | 191.1398
2012-10-31 08:56 | 24.2164 | 308.8747 | 234.5803 | 307.0685 | 211.0594 | 82.0089 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9592 | 47.7548 | 141.3176 | 16.1376 | 19.817 | 5.6537 | 141.3227 | 289.0577 | 214.7633 | 287.2515 | 191.2424
2012-10-31 08:56 | 24.2066 | 308.8305 | 234.649 | 307.0357 | 211.0889 | 82.0032 | 0.014445 | 0.35816 | 0.005174 | 24.7945 | 2.9591 | 47.7532 | 141.3082 | 16.1375 | 19.7951 | 5.6533 | 141.3134 | 289.0354 | 214.8539 | 287.2406 | 191.2938
2012-10-31 08:56 | 24.2096 | 308.8985 | 234.6402 | 307.0579 | 211.1983 | 82.0072 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9591 | 47.7528 | 141.3054 | 16.1376 | 19.8182 | 5.6536 | 141.3106 | 289.0803 | 214.822 | 287.2397 | 191.3801
2012-10-31 08:56 | 24.2179 | 308.8609 | 234.6367 | 307.07 | 211.0057 | 82.0101 | 0.014433 | 0.35814 | 0.005169 | 24.814 | 2.959 | 47.7512 | 141.2967 | 16.1375 | 19.8185 | 5.6538 | 141.3018 | 289.0424 | 214.8182 | 287.2515 | 191.1872
2012-10-31 08:56 | 24.2193 | 308.9082 | 234.6538 | 307.0446 | 211.1135 | 82.0043 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9589 | 47.7492 | 141.2849 | 16.1375 | 19.8038 | 5.6534 | 141.29 | 289.1044 | 214.85 | 287.2408 | 191.3097
2012-10-31 08:56 | 24.2223 | 308.8959 | 234.6804 | 307.0782 | 210.7935 | 82.0072 | 0.014436 | 0.35813 | 0.00517 | 24.8079 | 2.9587 | 47.7464 | 141.2681 | 16.1375 | 19.8309 | 5.6536 | 141.2732 | 289.065 | 214.8495 | 287.2473 | 190.9626
2012-10-31 08:56 | 24.2253 | 308.9334 | 234.6206 | 307.131 | 211.0564 | 82.017 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9586 | 47.744 | 141.2532 | 16.1376 | 19.8339 | 5.6543 | 141.2584 | 289.0995 | 214.7867 | 287.2971 | 191.2225
2012-10-31 08:56 | 24.2134 | 308.9062 | 234.6597 | 307.1038 | 211.336 | 82.0153 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9585 | 47.7436 | 141.2509 | 16.1376 | 19.8059 | 5.6541 | 141.256 | 289.1003 | 214.8538 | 287.2979 | 191.5301
2012-10-31 08:56 | 24.2246 | 308.948 | 234.7102 | 307.1265 | 211.3275 | 82.0147 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9584 | 47.7415 | 141.2373 | 16.1377 | 19.8332 | 5.6541 | 141.2425 | 289.1148 | 214.877 | 287.2933 | 191.4943
2012-10-31 08:56 | 24.2156 | 308.9313 | 234.7365 | 307.1289 | 211.1609 | 82.0257 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9583 | 47.7402 | 141.2301 | 16.1377 | 19.772 | 5.6549 | 141.2353 | 289.1593 | 214.9645 | 287.3569 | 191.3889
2012-10-31 08:56 | 24.2141 | 308.9451 | 234.7586 | 307.1428 | 211.191 | 82.0396 | 0.014448 | 0.35821 | 0.005175 | 24.7933 | 2.9582 | 47.7391 | 141.2237 | 16.1377 | 19.7505 | 5.6558 | 141.2289 | 289.1946 | 215.0081 | 287.3923 | 191.4405
2012-10-31 08:56 | 24.2186 | 308.9917 | 234.7906 | 307.1664 | 211.3963 | 82.028 | 0.014455 | 0.3582 | 0.005178 | 24.7803 | 2.9581 | 47.7369 | 141.2099 | 16.1377 | 19.775 | 5.655 | 141.2151 | 289.2167 | 215.0156 | 287.3914 | 191.6213
2012-10-31 08:56 | 24.2186 | 308.9611 | 234.818 | 307.174 | 211.4711 | 82.0176 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.958 | 47.735 | 141.1991 | 16.1377 | 19.7911 | 5.6543 | 141.2043 | 289.17 | 215.0269 | 287.3829 | 191.68
2012-10-31 08:56 | 24.2313 | 308.9968 | 234.8504 | 307.1906 | 211.4799 | 82.0234 | 0.01443 | 0.35829 | 0.00517 | 24.8292 | 2.9579 | 47.7336 | 141.1908 | 16.1377 | 19.8078 | 5.6547 | 141.196 | 289.189 | 215.0426 | 287.3828 | 191.6721
2012-10-31 08:56 | 24.2253 | 309.0137 | 234.8876 | 307.2152 | 211.4581 | 82.0355 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9578 | 47.7316 | 141.1794 | 16.1377 | 19.7938 | 5.6555 | 141.1846 | 289.2199 | 215.0938 | 287.4214 | 191.6643
2012-10-31 08:56 | 24.2306 | 309.042 | 234.9046 | 307.2664 | 211.3138 | 82.0344 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9577 | 47.7305 | 141.1726 | 16.1377 | 19.7589 | 5.6555 | 141.1778 | 289.2831 | 215.1457 | 287.5075 | 191.5549
2012-10-31 08:56 | 24.2283 | 309.0473 | 234.9063 | 307.2297 | 211.2288 | 82.0477 | 0.014455 | 0.35827 | 0.005179 | 24.7853 | 2.9576 | 47.729 | 141.1642 | 16.1376 | 19.7446 | 5.6564 | 141.1694 | 289.3027 | 215.1617 | 287.4851 | 191.4842
2012-10-31 08:56 | 24.2291 | 309.0519 | 234.9267 | 307.2841 | 211.0445 | 82.0344 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9575 | 47.7274 | 141.1549 | 16.1376 | 19.7895 | 5.6555 | 141.16 | 289.2624 | 215.1372 | 287.4946 | 191.255
2012-10-31 08:57 | 24.2306 | 309.0879 | 234.8654 | 307.2358 | 210.9987 | 82.0344 | 0.014445 | 0.35821 | 0.005174 | 24.7984 | 2.9574 | 47.7261 | 141.1468 | 16.1377 | 19.779 | 5.6555 | 141.1519 | 289.3089 | 215.0864 | 287.4568 | 191.2197
2012-10-31 08:57 | 24.2276 | 309.0045 | 234.8585 | 307.3017 | 211.1926 | 82.0471 | 0.014448 | 0.3583 | 0.005177 | 24.7993 | 2.9573 | 47.7245 | 141.1381 | 16.1376 | 19.76 | 5.6563 | 141.1433 | 289.2445 | 215.0985 | 287.5417 | 191.4326
2012-10-31 08:57 | 24.2261 | 309.0834 | 234.908 | 307.2504 | 211.3329 | 82.0338 | 0.014436 | 0.35833 | 0.005173 | 24.8219 | 2.9572 | 47.7219 | 141.1225 | 16.1376 | 19.7544 | 5.6554 | 141.1277 | 289.329 | 215.1536 | 287.496 | 191.5785
2012-10-31 08:57 | 24.2208 | 309.0781 | 234.9066 | 307.2719 | 211.3906 | 82.0459 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.957 | 47.719 | 141.1059 | 16.1376 | 19.7371 | 5.6562 | 141.1111 | 289.341 | 215.1695 | 287.5348 | 191.6535
2012-10-31 08:57 | 24.2276 | 309.104 | 234.9527 | 307.3017 | 211.3108 | 82.0407 | 0.014452 | 0.35823 | 0.005177 | 24.7874 | 2.957 | 47.7179 | 141.0996 | 16.1375 | 19.764 | 5.6559 | 141.1048 | 289.34 | 215.1887 | 287.5377 | 191.5468
2012-10-31 08:57 | 24.2351 | 309.1153 | 234.917 | 307.2977 | 211.2828 | 82.0477 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9569 | 47.7166 | 141.0926 | 16.1375 | 19.7795 | 5.6564 | 141.0978 | 289.3358 | 215.1375 | 287.5182 | 191.5033
2012-10-31 08:57 | 24.2268 | 309.107 | 234.9558 | 307.343 | 211.0934 | 82.0488 | 0.014445 | 0.35817 | 0.005174 | 24.7954 | 2.9568 | 47.715 | 141.083 | 16.1374 | 19.7551 | 5.6564 | 141.0882 | 289.3519 | 215.2007 | 287.5879 | 191.3383
2012-10-31 08:57 | 24.241 | 309.125 | 234.9347 | 307.3228 | 210.8949 | 82.0488 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.9567 | 47.714 | 141.0773 | 16.1374 | 19.7693 | 5.6564 | 141.0824 | 289.3557 | 215.1654 | 287.5535 | 191.1256
2012-10-31 08:57 | 24.2418 | 309.1182 | 234.9433 | 307.3733 | 211.0926 | 82.039 | 0.014452 | 0.35818 | 0.005176 | 24.7844 | 2.9567 | 47.713 | 141.0718 | 16.1374 | 19.7782 | 5.6558 | 141.077 | 289.34 | 215.1651 | 287.5951 | 191.3144
2012-10-31 08:57 | 24.2448 | 309.1403 | 234.8757 | 307.3648 | 211.139 | 82.0529 | 0.014448 | 0.35817 | 0.005175 | 24.7903 | 2.9566 | 47.7116 | 141.0649 | 16.1373 | 19.7611 | 5.6567 | 141.0701 | 289.3792 | 215.1146 | 287.6037 | 191.3779
2012-10-31 08:57 | 24.2418 | 309.1297 | 234.8766 | 307.3427 | 211.1753 | 82.0592 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9565 | 47.7087 | 141.0486 | 16.1371 | 19.738 | 5.6572 | 141.0537 | 289.3917 | 215.1386 | 287.6047 | 191.4373
2012-10-31 08:57 | 24.2485 | 309.1325 | 234.8951 | 307.3609 | 211.2805 | 82.0494 | 0.014426 | 0.3581 | 0.005166 | 24.8231 | 2.9564 | 47.7085 | 141.0469 | 16.1372 | 19.7568 | 5.6565 | 141.0521 | 289.3757 | 215.1383 | 287.6041 | 191.5237
2012-10-31 08:57 | 24.2403 | 309.1396 | 234.9183 | 307.3565 | 211.2487 | 82.0575 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9546 | 47.6786 | 140.8708 | 16.1371 | 19.7566 | 5.657 | 140.8759 | 289.383 | 215.1617 | 287.5999 | 191.4921
2012-10-31 08:57 | 24.2455 | 309.1525 | 234.9078 | 307.3502 | 211.3484 | 82.0471 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9507 | 47.6118 | 140.488 | 16.1358 | 19.814 | 5.6563 | 140.4932 | 289.3385 | 215.0938 | 287.5362 | 191.5344
2012-10-31 08:57 | 24.2455 | 309.1525 | 234.9627 | 307.3962 | 211.3917 | 82.0448 | 0.014433 | 0.35801 | 0.005167 | 24.805 | 2.9503 | 47.6048 | 140.4483 | 16.1356 | 19.8059 | 5.6562 | 140.4535 | 289.3466 | 215.1568 | 287.5903 | 191.5858
2012-10-31 08:57 | 24.244 | 309.1625 | 235.0437 | 307.4444 | 211.0712 | 82.0402 | 0.014442 | 0.35788 | 0.005169 | 24.7806 | 2.951 | 47.6164 | 140.516 | 16.1357 | 19.8285 | 5.6559 | 140.5212 | 289.334 | 215.2152 | 287.6159 | 191.2427
2012-10-31 08:57 | 24.2358 | 309.1925 | 234.9727 | 307.4362 | 211.0236 | 82.0396 | 0.014404 | 0.3579 | 0.005155 | 24.847 | 2.9515 | 47.6251 | 140.5656 | 16.1359 | 19.8003 | 5.6558 | 140.5708 | 289.3922 | 215.1724 | 287.6359 | 191.2233
2012-10-31 08:57 | 24.2336 | 309.1636 | 234.9665 | 307.4378 | 210.5804 | 82.0338 | 0.01442 | 0.35791 | 0.005161 | 24.8204 | 2.952 | 47.6339 | 140.6167 | 16.136 | 19.8462 | 5.6554 | 140.6218 | 289.3174 | 215.1203 | 287.5916 | 190.7342
2012-10-31 08:57 | 24.2276 | 309.1614 | 234.8938 | 307.4395 | 210.976 | 82.0355 | 0.014433 | 0.3579 | 0.005166 | 24.7971 | 2.9544 | 47.6745 | 140.852 | 16.1365 | 19.8442 | 5.6555 | 140.8572 | 289.3172 | 215.0496 | 287.5953 | 191.1318
2012-10-31 08:57 | 24.2283 | 309.2003 | 234.8513 | 307.4402 | 210.3191 | 82.0488 | 0.01442 | 0.35797 | 0.005162 | 24.8244 | 2.9577 | 47.7304 | 141.1725 | 16.1376 | 19.8208 | 5.6564 | 141.1776 | 289.3795 | 215.0305 | 287.6194 | 190.4983
2012-10-31 08:58 | 24.2276 | 309.1958 | 234.7171 | 307.4471 | 210.1373 | 82.0552 | 0.01443 | 0.35794 | 0.005165 | 24.8052 | 2.9586 | 47.7461 | 141.2626 | 16.138 | 19.8442 | 5.6569 | 141.2678 | 289.3516 | 214.8729 | 287.6029 | 190.2931
2012-10-31 08:58 | 24.2193 | 309.1837 | 234.6499 | 307.4695 | 210.2313 | 82.0592 | 0.014436 | 0.35805 | 0.005169 | 24.8029 | 2.9593 | 47.7587 | 141.3341 | 16.1383 | 19.8399 | 5.6572 | 141.3392 | 289.3438 | 214.81 | 287.6296 | 190.3914
2012-10-31 08:58 | 24.2164 | 309.2305 | 234.6078 | 307.4398 | 210.6144 | 82.0673 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9596 | 47.7639 | 141.3643 | 16.1384 | 19.829 | 5.6577 | 141.3695 | 289.4015 | 214.7788 | 287.6108 | 190.7854
2012-10-31 08:58 | 24.2164 | 309.2611 | 234.6549 | 307.4283 | 210.7995 | 82.069 | 0.014436 | 0.35808 | 0.005169 | 24.8049 | 2.9598 | 47.7673 | 141.3824 | 16.1386 | 19.8651 | 5.6578 | 141.3875 | 289.396 | 214.7898 | 287.5632 | 190.9344
2012-10-31 08:58 | 24.2141 | 309.255 | 234.6801 | 307.4566 | 210.809 | 82.0737 | 0.014436 | 0.35811 | 0.00517 | 24.8069 | 2.9599 | 47.7688 | 141.3914 | 16.1386 | 19.8588 | 5.6582 | 141.3966 | 289.3962 | 214.8213 | 287.5978 | 190.9502
2012-10-31 08:58 | 24.2201 | 309.2342 | 234.7175 | 307.4282 | 210.9725 | 82.0754 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9599 | 47.769 | 141.3911 | 16.1388 | 19.8768 | 5.6583 | 141.3962 | 289.3574 | 214.8407 | 287.5514 | 191.0957
2012-10-31 08:58 | 24.2119 | 309.2528 | 234.7642 | 307.4544 | 210.9879 | 82.0806 | 0.01442 | 0.35813 | 0.005164 | 24.8354 | 2.9599 | 47.7692 | 141.3924 | 16.1388 | 19.8726 | 5.6586 | 141.3976 | 289.3802 | 214.8916 | 287.5818 | 191.1153
2012-10-31 08:58 | 24.2216 | 309.2166 | 234.7307 | 307.4679 | 210.8362 | 82.0795 | 0.014433 | 0.35807 | 0.005168 | 24.809 | 2.9599 | 47.7682 | 141.3871 | 16.1387 | 19.8663 | 5.6586 | 141.3922 | 289.3503 | 214.8644 | 287.6016 | 190.9699
2012-10-31 08:58 | 24.2164 | 309.2496 | 234.7491 | 307.4666 | 211.1066 | 82.0875 | 0.014439 | 0.35805 | 0.00517 | 24.7977 | 2.9598 | 47.7681 | 141.3857 | 16.1388 | 19.8972 | 5.6591 | 141.3908 | 289.3524 | 214.8519 | 287.5694 | 191.2094
2012-10-31 08:58 | 24.2126 | 309.2764 | 234.7571 | 307.4436 | 211.2091 | 82.0852 | 0.014445 | 0.35805 | 0.005172 | 24.7874 | 2.9597 | 47.7661 | 141.3747 | 16.1387 | 19.9135 | 5.659 | 141.3798 | 289.3629 | 214.8436 | 287.5301 | 191.2956
2012-10-31 08:58 | 24.2096 | 309.3079 | 234.7816 | 307.4521 | 211.1786 | 82.1072 | 0.014433 | 0.35803 | 0.005167 | 24.8061 | 2.9596 | 47.7646 | 141.3652 | 16.1387 | 19.8503 | 5.6605 | 141.3703 | 289.4576 | 214.9313 | 287.6018 | 191.3283
2012-10-31 08:58 | 24.2111 | 309.2826 | 234.8773 | 307.4766 | 211.1446 | 82.0927 | 0.014445 | 0.35804 | 0.005172 | 24.7864 | 2.9596 | 47.7637 | 141.3595 | 16.1388 | 19.8839 | 5.6595 | 141.3646 | 289.3987 | 214.9934 | 287.5927 | 191.2607
2012-10-31 08:58 | 24.2104 | 309.301 | 234.8962 | 307.4682 | 211.0534 | 82.0893 | 0.014436 | 0.35808 | 0.005169 | 24.8049 | 2.9594 | 47.7619 | 141.3486 | 16.1388 | 19.8671 | 5.6592 | 141.3538 | 289.4339 | 215.0291 | 287.6011 | 191.1863
2012-10-31 08:58 | 24.2141 | 309.2894 | 234.8292 | 307.4911 | 211.2264 | 82.1008 | 0.014442 | 0.35804 | 0.005171 | 24.7916 | 2.9593 | 47.7595 | 141.335 | 16.1388 | 19.8869 | 5.66 | 141.3402 | 289.4025 | 214.9423 | 287.6042 | 191.3395
2012-10-31 08:58 | 24.2119 | 309.3216 | 234.8899 | 307.4927 | 211.2439 | 82.0916 | 0.014436 | 0.35808 | 0.005169 | 24.8049 | 2.9592 | 47.7574 | 141.3224 | 16.1388 | 19.8767 | 5.6594 | 141.3276 | 289.4449 | 215.0132 | 287.616 | 191.3672
2012-10-31 08:58 | 24.2051 | 309.311 | 234.8674 | 307.5318 | 211.1189 | 82.1003 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.959 | 47.7551 | 141.3091 | 16.1387 | 19.8859 | 5.66 | 141.3143 | 289.4251 | 214.9815 | 287.6459 | 191.233
2012-10-31 08:58 | 24.2104 | 309.3584 | 234.9041 | 307.5716 | 211.0494 | 82.0927 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.959 | 47.7541 | 141.303 | 16.1388 | 19.8671 | 5.6595 | 141.3082 | 289.4913 | 215.037 | 287.7045 | 191.1823
2012-10-31 08:58 | 24.2066 | 309.3508 | 234.8885 | 307.5639 | 211.1598 | 82.0847 | 0.014442 | 0.35816 | 0.005172 | 24.7996 | 2.9588 | 47.7521 | 141.2909 | 16.1388 | 19.8874 | 5.6589 | 141.2961 | 289.4634 | 215.0011 | 287.6765 | 191.2724
2012-10-31 08:58 | 24.2036 | 309.3631 | 234.909 | 307.5571 | 211.4758 | 82.1003 | 0.014436 | 0.35817 | 0.005171 | 24.8109 | 2.9588 | 47.7511 | 141.2852 | 16.1387 | 19.8844 | 5.66 | 141.2904 | 289.4787 | 215.0246 | 287.6727 | 191.5914
2012-10-31 08:58 | 24.2051 | 309.4028 | 234.9262 | 307.5816 | 211.3473 | 82.1147 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9587 | 47.7499 | 141.2792 | 16.1386 | 19.8779 | 5.661 | 141.2844 | 289.5249 | 215.0483 | 287.7037 | 191.4694
2012-10-31 08:58 | 24.1984 | 309.3846 | 234.9902 | 307.5749 | 211.3328 | 82.0997 | 0.014445 | 0.3582 | 0.005174 | 24.7974 | 2.9587 | 47.7491 | 141.2746 | 16.1386 | 19.9113 | 5.66 | 141.2798 | 289.4733 | 215.0789 | 287.6636 | 191.4215
2012-10-31 08:58 | 24.2021 | 309.3845 | 234.9978 | 307.6207 | 211.3483 | 82.1026 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 2.9586 | 47.7479 | 141.2684 | 16.1385 | 19.8949 | 5.6602 | 141.2735 | 289.4896 | 215.1029 | 287.7258 | 191.4534
2012-10-31 08:58 | 24.2059 | 309.3807 | 235.0134 | 307.6206 | 211.2418 | 82.1026 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9585 | 47.7459 | 141.2566 | 16.1385 | 19.9108 | 5.6602 | 141.2618 | 289.4699 | 215.1026 | 287.7098 | 191.331
2012-10-31 08:59 | 24.2044 | 309.4136 | 235.0041 | 307.6038 | 211.1852 | 82.0962 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 2.9584 | 47.7438 | 141.2446 | 16.1385 | 19.8651 | 5.6597 | 141.2497 | 289.5485 | 215.139 | 287.7387 | 191.3201
2012-10-31 08:59 | 24.2014 | 309.445 | 234.9422 | 307.6314 | 211.1231 | 82.0968 | 0.01443 | 0.35805 | 0.005167 | 24.8132 | 2.9583 | 47.7415 | 141.2316 | 16.1384 | 19.8822 | 5.6598 | 141.2368 | 289.5628 | 215.06 | 287.7492 | 191.2409
2012-10-31 08:59 | 24.2051 | 309.4373 | 235.0008 | 307.6428 | 211.3001 | 82.1055 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 2.9582 | 47.7405 | 141.2254 | 16.1384 | 19.8859 | 5.6604 | 141.2306 | 289.5514 | 215.1149 | 287.7569 | 191.4142
2012-10-31 08:59 | 24.2051 | 309.4832 | 234.9773 | 307.6849 | 211.2174 | 82.0945 | 0.014439 | 0.35807 | 0.00517 | 24.7987 | 2.9581 | 47.7393 | 141.2177 | 16.1385 | 19.8538 | 5.6596 | 141.2229 | 289.6294 | 215.1235 | 287.8311 | 191.3636
2012-10-31 08:59 | 24.2014 | 309.445 | 234.9775 | 307.6429 | 211.2649 | 82.1066 | 0.014442 | 0.35805 | 0.005171 | 24.7925 | 2.958 | 47.7374 | 141.208 | 16.1383 | 19.8782 | 5.6604 | 141.2132 | 289.5668 | 215.0993 | 287.7647 | 191.3867
2012-10-31 08:59 | 24.2014 | 309.4871 | 235.0128 | 307.6927 | 211.3909 | 82.1164 | 0.014436 | 0.35804 | 0.005169 | 24.8019 | 2.958 | 47.7371 | 141.2058 | 16.1384 | 19.8621 | 5.6611 | 141.2109 | 289.625 | 215.1507 | 287.8306 | 191.5288
2012-10-31 08:59 | 24.1932 | 309.5095 | 235.0086 | 307.673 | 211.3709 | 82.1118 | 0.014433 | 0.35811 | 0.005169 | 24.812 | 2.9578 | 47.7343 | 141.1888 | 16.1384 | 19.878 | 5.6608 | 141.1939 | 289.6315 | 215.1306 | 287.795 | 191.4929
2012-10-31 08:59 | 24.2021 | 309.5108 | 235.0214 | 307.6704 | 211.2735 | 82.1089 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.9578 | 47.7338 | 141.1857 | 16.1384 | 19.8147 | 5.6606 | 141.1909 | 289.6961 | 215.2067 | 287.8557 | 191.4588
2012-10-31 08:59 | 24.1947 | 309.4995 | 234.9747 | 307.7089 | 211.333 | 82.1182 | 0.014439 | 0.35821 | 0.005172 | 24.8087 | 2.9577 | 47.732 | 141.1753 | 16.1384 | 19.8073 | 5.6612 | 141.1805 | 289.6922 | 215.1674 | 287.9016 | 191.5257
2012-10-31 08:59 | 24.2029 | 309.523 | 234.9829 | 307.6942 | 211.2388 | 82.1193 | 0.014448 | 0.3581 | 0.005174 | 24.7853 | 2.9575 | 47.7291 | 141.1585 | 16.1384 | 19.8275 | 5.6613 | 141.1637 | 289.6955 | 215.1554 | 287.8667 | 191.4113
2012-10-31 08:59 | 24.2051 | 309.5252 | 234.9694 | 307.6887 | 211.1308 | 82.1292 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9574 | 47.7278 | 141.1511 | 16.1383 | 19.8017 | 5.662 | 141.1562 | 289.7235 | 215.1677 | 287.887 | 191.3291
2012-10-31 08:59 | 24.2059 | 309.5413 | 235.0213 | 307.7201 | 211.5844 | 82.1326 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9574 | 47.7267 | 141.1454 | 16.1382 | 19.7904 | 5.6622 | 141.1505 | 289.7509 | 215.2309 | 287.9297 | 191.794
2012-10-31 08:59 | 24.2021 | 309.5528 | 235.045 | 307.701 | 211.7263 | 82.1286 | 0.014442 | 0.35808 | 0.005171 | 24.7946 | 2.9572 | 47.7238 | 141.129 | 16.1381 | 19.8067 | 5.6619 | 141.1341 | 289.7461 | 215.2383 | 287.8943 | 191.9196
2012-10-31 08:59 | 24.2044 | 309.5513 | 235.1532 | 307.7148 | 211.6066 | 82.1245 | 0.014442 | 0.35807 | 0.005171 | 24.7936 | 2.9572 | 47.723 | 141.125 | 16.1381 | 19.8451 | 5.6617 | 141.1302 | 289.7062 | 215.3081 | 287.8697 | 191.7615
2012-10-31 08:59 | 24.1992 | 309.5767 | 235.1402 | 307.7632 | 211.5344 | 82.1344 | 0.014445 | 0.3581 | 0.005173 | 24.7904 | 2.9571 | 47.7225 | 141.1224 | 16.138 | 19.7837 | 5.6623 | 141.1276 | 289.793 | 215.3565 | 287.9795 | 191.7507
2012-10-31 08:59 | 24.1962 | 309.5622 | 235.149 | 307.7678 | 211.7598 | 82.1355 | 0.014442 | 0.35811 | 0.005172 | 24.7966 | 2.957 | 47.7209 | 141.1124 | 16.1381 | 19.7968 | 5.6624 | 141.1176 | 289.7654 | 215.3522 | 287.971 | 191.963
2012-10-31 08:59 | 24.1992 | 309.5958 | 235.254 | 307.7708 | 211.7943 | 82.1303 | 0.014423 | 0.3582 | 0.005166 | 24.8353 | 2.9569 | 47.7188 | 141.1015 | 16.1379 | 19.7757 | 5.6621 | 141.1067 | 289.8201 | 215.4783 | 287.9951 | 192.0186
2012-10-31 08:59 | 24.2007 | 309.5897 | 235.2673 | 307.757 | 211.658 | 82.1315 | 0.014439 | 0.35811 | 0.005171 | 24.8017 | 2.9568 | 47.7171 | 141.0904 | 16.1381 | 19.7892 | 5.6621 | 141.0955 | 289.8005 | 215.4781 | 287.9678 | 191.8688
2012-10-31 08:59 | 24.1984 | 309.5606 | 235.2375 | 307.7854 | 211.5769 | 82.132 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9567 | 47.715 | 141.0779 | 16.1381 | 19.799 | 5.6622 | 141.0831 | 289.7616 | 215.4385 | 287.9864 | 191.7779
2012-10-31 08:59 | 24.1962 | 309.6043 | 235.2275 | 307.7793 | 211.4723 | 82.1361 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9567 | 47.7153 | 141.0804 | 16.1379 | 19.8208 | 5.6625 | 141.0856 | 289.7835 | 215.4067 | 287.9585 | 191.6515
2012-10-31 08:59 | 24.1977 | 309.602 | 235.2211 | 307.777 | 211.3439 | 82.1355 | 0.014452 | 0.35807 | 0.005175 | 24.7764 | 2.9566 | 47.7135 | 141.0695 | 16.138 | 19.7702 | 5.6624 | 141.0747 | 289.8318 | 215.4509 | 288.0068 | 191.5737
2012-10-31 08:59 | 24.2089 | 309.6208 | 235.2323 | 307.792 | 211.4969 | 82.1424 | 0.014436 | 0.35814 | 0.00517 | 24.8089 | 2.9565 | 47.7122 | 141.0614 | 16.138 | 19.7613 | 5.6629 | 141.0666 | 289.8595 | 215.471 | 288.0307 | 191.7356
2012-10-31 09:00 | 24.2074 | 309.6232 | 235.2622 | 307.8211 | 211.5702 | 82.139 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9524 | 47.644 | 140.6648 | 16.1373 | 19.7919 | 5.6627 | 140.6699 | 289.8313 | 215.4703 | 288.0292 | 191.7783
2012-10-31 09:00 | 24.2036 | 309.5888 | 235.2388 | 307.7599 | 211.5349 | 82.1268 | 0.014436 | 0.35813 | 0.00517 | 24.8079 | 2.9506 | 47.6122 | 140.4846 | 16.1365 | 19.7921 | 5.6618 | 140.4898 | 289.7967 | 215.4467 | 287.9678 | 191.7428
2012-10-31 09:00 | 24.1977 | 309.5905 | 235.2565 | 307.7923 | 211.7849 | 82.128 | 0.014439 | 0.35807 | 0.00517 | 24.7987 | 2.9502 | 47.6054 | 140.4455 | 16.1363 | 19.7622 | 5.6619 | 140.4507 | 289.8283 | 215.4943 | 288.0301 | 192.0227
2012-10-31 09:00 | 24.2074 | 309.6002 | 235.2976 | 307.8097 | 211.897 | 82.1176 | 0.014442 | 0.358 | 0.00517 | 24.7886 | 2.9505 | 47.6102 | 140.4736 | 16.1364 | 19.7678 | 5.6612 | 140.4788 | 289.8324 | 215.5298 | 288.0419 | 192.1292
2012-10-31 09:00 | 24.2119 | 309.6162 | 235.3021 | 307.7912 | 210.8658 | 82.128 | 0.014433 | 0.35795 | 0.005166 | 24.801 | 2.9509 | 47.6164 | 140.509 | 16.1365 | 19.7764 | 5.6619 | 140.5142 | 289.8398 | 215.5257 | 288.0148 | 191.0894
2012-10-31 09:00 | 24.2021 | 309.5873 | 235.1509 | 307.8197 | 210.1275 | 82.1286 | 0.014433 | 0.35791 | 0.005166 | 24.798 | 2.9514 | 47.6246 | 140.5576 | 16.1365 | 19.7826 | 5.6619 | 140.5628 | 289.8047 | 215.3683 | 288.0371 | 190.3449
2012-10-31 09:00 | 24.2007 | 309.5859 | 235.0553 | 307.7915 | 211.0476 | 82.1349 | 0.014439 | 0.35791 | 0.005168 | 24.7877 | 2.9519 | 47.6332 | 140.6062 | 16.1367 | 19.8213 | 5.6624 | 140.6114 | 289.7646 | 215.234 | 287.9702 | 191.2263
2012-10-31 09:00 | 24.1999 | 309.6233 | 235.0388 | 307.7792 | 211.2594 | 82.1205 | 0.01443 | 0.35791 | 0.005165 | 24.8032 | 2.9527 | 47.6478 | 140.6909 | 16.1369 | 19.7884 | 5.6614 | 140.696 | 289.8349 | 215.2504 | 287.9908 | 191.471
2012-10-31 09:00 | 24.1894 | 309.6243 | 235.0754 | 307.8184 | 211.7176 | 82.128 | 0.014436 | 0.35795 | 0.005167 | 24.7959 | 2.9574 | 47.7267 | 141.1465 | 16.1381 | 19.806 | 5.6619 | 141.1517 | 289.8183 | 215.2694 | 288.0124 | 191.9116
2012-10-31 09:00 | 24.1872 | 309.6259 | 235.136 | 307.7703 | 211.4161 | 82.128 | 0.014423 | 0.35791 | 0.005162 | 24.8152 | 2.9582 | 47.7402 | 141.2235 | 16.1385 | 19.8159 | 5.6619 | 141.2287 | 289.81 | 215.3201 | 287.9544 | 191.6002
2012-10-31 09:00 | 24.182 | 309.6551 | 235.1191 | 307.7996 | 211.5369 | 82.143 | 0.014439 | 0.35792 | 0.005168 | 24.7887 | 2.959 | 47.7547 | 141.3064 | 16.1388 | 19.8026 | 5.6629 | 141.3116 | 289.8525 | 215.3165 | 287.997 | 191.7343
2012-10-31 09:00 | 24.182 | 309.6437 | 235.1544 | 307.7957 | 211.2888 | 82.143 | 0.014445 | 0.35805 | 0.005172 | 24.7874 | 2.9596 | 47.7642 | 141.3605 | 16.139 | 19.8107 | 5.6629 | 141.3657 | 289.833 | 215.3437 | 287.985 | 191.4781
2012-10-31 09:00 | 24.1745 | 309.6591 | 235.1116 | 307.8227 | 211.5609 | 82.1372 | 0.014442 | 0.35801 | 0.00517 | 24.7896 | 2.9598 | 47.7693 | 141.3889 | 16.1392 | 19.7911 | 5.6625 | 141.3941 | 289.868 | 215.3205 | 288.0316 | 191.7698
2012-10-31 09:00 | 24.1737 | 309.666 | 235.1775 | 307.7989 | 211.4813 | 82.1505 | 0.014426 | 0.35811 | 0.005166 | 24.8241 | 2.9599 | 47.7708 | 141.3971 | 16.1393 | 19.8224 | 5.6635 | 141.4023 | 289.8436 | 215.3551 | 287.9765 | 191.6589
2012-10-31 09:00 | 24.1685 | 309.6684 | 235.1841 | 307.7708 | 211.3934 | 82.1471 | 0.014436 | 0.35804 | 0.005169 | 24.8019 | 2.96 | 47.7721 | 141.4034 | 16.1395 | 19.8453 | 5.6632 | 141.4086 | 289.8231 | 215.3388 | 287.9255 | 191.5481
2012-10-31 09:00 | 24.1707 | 309.6744 | 235.1902 | 307.7883 | 211.5059 | 82.1523 | 0.014448 | 0.35811 | 0.005174 | 24.7863 | 2.96 | 47.772 | 141.4036 | 16.1394 | 19.8395 | 5.6636 | 141.4088 | 289.8349 | 215.3507 | 287.9488 | 191.6664
2012-10-31 09:00 | 24.1618 | 309.6502 | 235.1695 | 307.8253 | 211.6585 | 82.154 | 0.014448 | 0.35813 | 0.005174 | 24.7873 | 2.9599 | 47.7708 | 141.3955 | 16.1395 | 19.8025 | 5.6637 | 141.4007 | 289.8477 | 215.367 | 288.0228 | 191.856
2012-10-31 09:00 | 24.167 | 309.644 | 235.2689 | 307.8114 | 211.6597 | 82.1528 | 0.01443 | 0.35814 | 0.005168 | 24.8192 | 2.9598 | 47.7694 | 141.3866 | 16.1395 | 19.8398 | 5.6636 | 141.3917 | 289.8042 | 215.4291 | 287.9716 | 191.8199
2012-10-31 09:00 | 24.1648 | 309.6341 | 235.2157 | 307.8321 | 211.3779 | 82.1621 | 0.014445 | 0.35816 | 0.005174 | 24.7945 | 2.9597 | 47.768 | 141.3787 | 16.1395 | 19.8336 | 5.6643 | 141.3839 | 289.8005 | 215.3821 | 287.9985 | 191.5443
2012-10-31 09:00 | 24.1588 | 309.6243 | 235.2411 | 307.8146 | 211.5098 | 82.1569 | 0.014433 | 0.3581 | 0.005168 | 24.8111 | 2.9596 | 47.766 | 141.3669 | 16.1395 | 19.8115 | 5.6639 | 141.3721 | 289.8128 | 215.4296 | 288.0031 | 191.6983
2012-10-31 09:00 | 24.1625 | 309.6548 | 235.2448 | 307.8375 | 211.5174 | 82.1667 | 0.014423 | 0.35816 | 0.005166 | 24.8323 | 2.9594 | 47.7639 | 141.3546 | 16.1395 | 19.7751 | 5.6646 | 141.3597 | 289.8797 | 215.4697 | 288.0624 | 191.7423
2012-10-31 09:00 | 24.155 | 309.632 | 235.253 | 307.8185 | 211.5138 | 82.1644 | 0.014448 | 0.3582 | 0.005175 | 24.7923 | 2.9594 | 47.7635 | 141.3525 | 16.1394 | 19.7556 | 5.6644 | 141.3577 | 289.8764 | 215.4974 | 288.0629 | 191.7582
2012-10-31 09:00 | 24.1558 | 309.5869 | 235.2499 | 307.8422 | 211.6131 | 82.1581 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9593 | 47.7616 | 141.3402 | 16.1396 | 19.7283 | 5.664 | 141.3454 | 289.8586 | 215.5216 | 288.1139 | 191.8848
2012-10-31 09:01 | 24.1618 | 309.6273 | 235.2598 | 307.8176 | 211.7963 | 82.1777 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.9592 | 47.7599 | 141.3312 | 16.1395 | 19.8025 | 5.6653 | 141.3364 | 289.8248 | 215.4573 | 288.0151 | 191.9938
2012-10-31 09:01 | 24.158 | 309.6158 | 235.3188 | 307.8598 | 211.8831 | 82.1633 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9591 | 47.7582 | 141.3211 | 16.1394 | 19.8147 | 5.6643 | 141.3263 | 289.8011 | 215.5041 | 288.0451 | 192.0684
2012-10-31 09:01 | 24.155 | 309.6396 | 235.359 | 307.8261 | 211.9785 | 82.1679 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9589 | 47.7555 | 141.3057 | 16.1394 | 19.7997 | 5.6647 | 141.3109 | 289.8399 | 215.5593 | 288.0264 | 192.1788
2012-10-31 09:01 | 24.1603 | 309.6296 | 235.4036 | 307.8774 | 212.1138 | 82.1673 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 2.9587 | 47.752 | 141.2844 | 16.1394 | 19.789 | 5.6646 | 141.2896 | 289.8406 | 215.6146 | 288.0884 | 192.3248
2012-10-31 09:01 | 24.158 | 309.6732 | 235.4719 | 307.8827 | 212.1902 | 82.1731 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9587 | 47.7515 | 141.2817 | 16.1394 | 19.7626 | 5.665 | 141.2869 | 289.9106 | 215.7093 | 288.1201 | 192.4276
2012-10-31 09:01 | 24.1692 | 309.6615 | 235.5342 | 307.8671 | 212.292 | 82.1708 | 0.014439 | 0.35827 | 0.005173 | 24.8127 | 2.9586 | 47.7505 | 141.2755 | 16.1395 | 19.7938 | 5.6649 | 141.2806 | 289.8677 | 215.7404 | 288.0733 | 192.4982
2012-10-31 09:01 | 24.167 | 309.6822 | 235.6222 | 307.8726 | 212.089 | 82.1852 | 0.014445 | 0.35823 | 0.005175 | 24.7994 | 2.9585 | 47.7491 | 141.2665 | 16.1396 | 19.8438 | 5.6658 | 141.2716 | 289.8384 | 215.7784 | 288.0288 | 192.2452
2012-10-31 09:01 | 24.1633 | 309.6747 | 235.5911 | 307.8842 | 211.8135 | 82.1748 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9584 | 47.7476 | 141.2583 | 16.1394 | 19.8642 | 5.6651 | 141.2635 | 289.8105 | 215.7269 | 288.02 | 191.9493
2012-10-31 09:01 | 24.1677 | 309.702 | 235.5641 | 307.8771 | 211.6998 | 82.1835 | 0.01443 | 0.35824 | 0.005169 | 24.8262 | 2.9583 | 47.7459 | 141.248 | 16.1395 | 19.8525 | 5.6657 | 141.2532 | 289.8495 | 215.7116 | 288.0246 | 191.8473
2012-10-31 09:01 | 24.1752 | 309.656 | 235.5402 | 307.9114 | 211.6207 | 82.1812 | 0.014445 | 0.35821 | 0.005174 | 24.7984 | 2.9582 | 47.7442 | 141.2381 | 16.1394 | 19.852 | 5.6656 | 141.2433 | 289.804 | 215.6882 | 288.0594 | 191.7687
2012-10-31 09:01 | 24.1715 | 309.7173 | 235.4972 | 307.9115 | 211.5579 | 82.1748 | 0.014436 | 0.3582 | 0.005171 | 24.8129 | 2.9582 | 47.7437 | 141.2362 | 16.1394 | 19.8162 | 5.6651 | 141.2413 | 289.9011 | 215.681 | 288.0953 | 191.7417
2012-10-31 09:01 | 24.164 | 309.706 | 235.4779 | 307.9155 | 211.9088 | 82.1771 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9581 | 47.7416 | 141.2245 | 16.1393 | 19.7886 | 5.6653 | 141.2297 | 289.9174 | 215.6893 | 288.1269 | 192.1202
2012-10-31 09:01 | 24.176 | 309.7333 | 235.541 | 307.916 | 211.8499 | 82.191 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.958 | 47.7399 | 141.2137 | 16.1393 | 19.8367 | 5.6662 | 141.2189 | 289.8966 | 215.7043 | 288.0793 | 192.0132
2012-10-31 09:01 | 24.1685 | 309.7334 | 235.4785 | 307.9544 | 211.7754 | 82.1806 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9579 | 47.7378 | 141.2023 | 16.1393 | 19.7972 | 5.6655 | 141.2075 | 289.9362 | 215.6813 | 288.1572 | 191.9782
2012-10-31 09:01 | 24.1827 | 309.6979 | 235.5241 | 307.9266 | 211.64 | 82.176 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9579 | 47.7375 | 141.2006 | 16.1392 | 19.7953 | 5.6652 | 141.2058 | 289.9026 | 215.7288 | 288.1313 | 191.8447
2012-10-31 09:01 | 24.1722 | 309.7257 | 235.4429 | 307.9199 | 211.5862 | 82.1956 | 0.014426 | 0.35817 | 0.005167 | 24.8281 | 2.9578 | 47.736 | 141.1925 | 16.1391 | 19.7808 | 5.6666 | 141.1976 | 289.9449 | 215.6621 | 288.1391 | 191.8054
2012-10-31 09:01 | 24.173 | 309.7265 | 235.4752 | 307.9743 | 211.7051 | 82.1829 | 0.01443 | 0.3582 | 0.005169 | 24.8232 | 2.9576 | 47.7337 | 141.1783 | 16.1392 | 19.8217 | 5.6657 | 141.1834 | 289.9048 | 215.6535 | 288.1526 | 191.8834
2012-10-31 09:01 | 24.1775 | 309.7348 | 235.4993 | 307.9711 | 211.7175 | 82.1991 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9576 | 47.7329 | 141.1741 | 16.1392 | 19.7781 | 5.6668 | 141.1793 | 289.9567 | 215.7212 | 288.193 | 191.9394
2012-10-31 09:01 | 24.1677 | 309.6982 | 235.4659 | 307.9575 | 211.7786 | 82.1893 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9575 | 47.731 | 141.1633 | 16.1391 | 19.7763 | 5.6661 | 141.1685 | 289.9219 | 215.6896 | 288.1812 | 192.0023
2012-10-31 09:01 | 24.1722 | 309.7486 | 235.4469 | 307.962 | 211.8303 | 82.191 | 0.014448 | 0.35818 | 0.005175 | 24.7913 | 2.9574 | 47.73 | 141.1569 | 16.1391 | 19.7728 | 5.6662 | 141.1621 | 289.9758 | 215.6741 | 288.1892 | 192.0575
2012-10-31 09:01 | 24.1775 | 309.7233 | 235.4875 | 307.9826 | 212.0207 | 82.1916 | 0.014452 | 0.35823 | 0.005177 | 24.7874 | 2.9573 | 47.7271 | 141.1412 | 16.139 | 19.8021 | 5.6663 | 141.1464 | 289.9212 | 215.6854 | 288.1805 | 192.2186
2012-10-31 09:01 | 24.1812 | 309.792 | 235.5697 | 307.9748 | 212.0087 | 82.1991 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9572 | 47.7268 | 141.1388 | 16.139 | 19.7898 | 5.6668 | 141.1439 | 290.0022 | 215.7799 | 288.185 | 192.2189
2012-10-31 09:02 | 24.1827 | 309.7744 | 235.5516 | 307.9878 | 211.8645 | 82.1765 | 0.014436 | 0.35831 | 0.005173 | 24.8209 | 2.9572 | 47.7256 | 141.1323 | 16.139 | 19.7552 | 5.6652 | 141.1375 | 290.0192 | 215.7964 | 288.2326 | 192.1093
2012-10-31 09:02 | 24.1715 | 309.725 | 235.5482 | 307.9766 | 211.9044 | 82.1945 | 0.014455 | 0.35826 | 0.005179 | 24.7843 | 2.9571 | 47.7247 | 141.1267 | 16.139 | 19.7801 | 5.6665 | 141.1319 | 289.9449 | 215.7681 | 288.1965 | 192.1243
2012-10-31 09:02 | 24.1864 | 309.7437 | 235.5671 | 307.9877 | 211.8012 | 82.1945 | 0.014452 | 0.35827 | 0.005178 | 24.7904 | 2.957 | 47.7231 | 141.1167 | 16.1391 | 19.7709 | 5.6665 | 141.1219 | 289.9728 | 215.7962 | 288.2168 | 192.0303
2012-10-31 09:02 | 24.1872 | 309.7483 | 235.5757 | 307.9923 | 211.991 | 82.1841 | 0.014452 | 0.35836 | 0.005179 | 24.7964 | 2.9569 | 47.7217 | 141.1094 | 16.1389 | 19.7637 | 5.6658 | 141.1146 | 289.9846 | 215.812 | 288.2286 | 192.2273
2012-10-31 09:02 | 24.1887 | 309.7498 | 235.5733 | 307.944 | 212.087 | 82.1887 | 0.014448 | 0.35823 | 0.005176 | 24.7943 | 2.9567 | 47.7175 | 141.0849 | 16.139 | 19.7411 | 5.6661 | 141.0901 | 290.0087 | 215.8322 | 288.2029 | 192.3459
2012-10-31 09:02 | 24.1805 | 309.7416 | 235.5651 | 307.9932 | 212.0473 | 82.1869 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.9566 | 47.7165 | 141.0788 | 16.1389 | 19.7971 | 5.666 | 141.0839 | 289.9445 | 215.768 | 288.1961 | 192.2502
2012-10-31 09:02 | 24.1954 | 309.7947 | 235.6349 | 308.0234 | 212.0347 | 82.1973 | 0.014439 | 0.35834 | 0.005174 | 24.8177 | 2.9564 | 47.7141 | 141.0642 | 16.139 | 19.7879 | 5.6667 | 141.0694 | 290.0068 | 215.847 | 288.2355 | 192.2468
2012-10-31 09:02 | 24.1962 | 309.7267 | 235.624 | 307.9975 | 212.067 | 82.1898 | 0.01443 | 0.35824 | 0.005169 | 24.8262 | 2.9564 | 47.7127 | 141.0556 | 16.139 | 19.8208 | 5.6662 | 141.0608 | 289.9059 | 215.8032 | 288.1767 | 192.2462
2012-10-31 09:02 | 24.1947 | 309.7634 | 235.6813 | 307.996 | 212.1364 | 82.1962 | 0.014452 | 0.35827 | 0.005178 | 24.7904 | 2.9563 | 47.7113 | 141.0476 | 16.139 | 19.8394 | 5.6666 | 141.0528 | 289.924 | 215.8419 | 288.1566 | 192.297
2012-10-31 09:02 | 24.1909 | 309.7596 | 235.6775 | 308.0036 | 212.0971 | 82.1898 | 0.014436 | 0.35831 | 0.005173 | 24.8209 | 2.9562 | 47.7104 | 141.0428 | 16.139 | 19.8035 | 5.6662 | 141.0479 | 289.9561 | 215.874 | 288.2001 | 192.2936
2012-10-31 09:02 | 24.1917 | 309.7757 | 235.6901 | 307.9891 | 212.1412 | 82.1945 | 0.014445 | 0.35834 | 0.005176 | 24.8074 | 2.9561 | 47.7086 | 141.032 | 16.139 | 19.7401 | 5.6665 | 141.0372 | 290.0356 | 215.95 | 288.249 | 192.4011
2012-10-31 09:02 | 24.1947 | 309.7634 | 235.7167 | 307.9921 | 212.1954 | 82.1927 | 0.014458 | 0.3583 | 0.00518 | 24.7821 | 2.9554 | 47.6966 | 140.9613 | 16.1389 | 19.8193 | 5.6664 | 140.9665 | 289.9441 | 215.8974 | 288.1728 | 192.3761
2012-10-31 09:02 | 24.1992 | 309.7794 | 235.7526 | 308.0119 | 212.0542 | 82.1939 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.9501 | 47.6074 | 140.4473 | 16.1375 | 19.7958 | 5.6664 | 140.4525 | 289.9836 | 215.9568 | 288.2161 | 192.2584
2012-10-31 09:02 | 24.1999 | 309.7839 | 235.714 | 308.0318 | 211.8383 | 82.1869 | 0.014426 | 0.35818 | 0.005167 | 24.8291 | 2.9501 | 47.6062 | 140.4415 | 16.1373 | 19.7924 | 5.666 | 140.4467 | 289.9915 | 215.9216 | 288.2394 | 192.0459
2012-10-31 09:02 | 24.1969 | 309.7848 | 235.6521 | 307.9828 | 211.9771 | 82.1765 | 0.014442 | 0.35808 | 0.005171 | 24.7946 | 2.95 | 47.6046 | 140.4328 | 16.1372 | 19.8095 | 5.6652 | 140.4379 | 289.9753 | 215.8426 | 288.1733 | 192.1676
2012-10-31 09:02 | 24.1902 | 309.7551 | 235.6533 | 308.0297 | 211.5175 | 82.1852 | 0.01443 | 0.358 | 0.005166 | 24.8092 | 2.9502 | 47.6073 | 140.4492 | 16.1372 | 19.7868 | 5.6658 | 140.4543 | 289.9683 | 215.8665 | 288.2429 | 191.7307
2012-10-31 09:02 | 24.1894 | 309.7467 | 235.5779 | 308.0327 | 210.7213 | 82.1673 | 0.014417 | 0.35804 | 0.005162 | 24.8346 | 2.9506 | 47.6146 | 140.4914 | 16.1373 | 19.7739 | 5.6646 | 140.4966 | 289.9728 | 215.804 | 288.2588 | 190.9474
2012-10-31 09:02 | 24.1879 | 309.7528 | 235.388 | 308.0351 | 210.83 | 82.1765 | 0.014423 | 0.35797 | 0.005163 | 24.8192 | 2.9511 | 47.6229 | 140.5386 | 16.1375 | 19.8045 | 5.6652 | 140.5438 | 289.9483 | 215.5835 | 288.2306 | 191.0255
2012-10-31 09:02 | 24.1849 | 309.7422 | 235.3575 | 307.9938 | 210.7758 | 82.1893 | 0.014423 | 0.35791 | 0.005162 | 24.8152 | 2.9515 | 47.6295 | 140.5768 | 16.1376 | 19.8095 | 5.6661 | 140.582 | 289.9327 | 215.548 | 288.1843 | 190.9663
2012-10-31 09:02 | 24.182 | 309.7699 | 235.28 | 308.0445 | 210.3161 | 82.169 | 0.014411 | 0.358 | 0.005159 | 24.8419 | 2.9519 | 47.6359 | 140.6142 | 16.1376 | 19.8427 | 5.6647 | 140.6194 | 289.9272 | 215.4373 | 288.2018 | 190.4734
2012-10-31 09:02 | 24.179 | 309.7707 | 235.12 | 308.007 | 210.5061 | 82.169 | 0.014411 | 0.35794 | 0.005158 | 24.8379 | 2.9565 | 47.7136 | 141.0647 | 16.1386 | 19.8799 | 5.6647 | 141.0698 | 289.8908 | 215.2401 | 288.1271 | 190.6262
2012-10-31 09:02 | 24.1752 | 309.7248 | 235.0652 | 308.0071 | 211.3332 | 82.1898 | 0.01443 | 0.358 | 0.005166 | 24.8092 | 2.9577 | 47.7344 | 141.1822 | 16.1392 | 19.8801 | 5.6662 | 141.1873 | 289.8447 | 215.1851 | 288.127 | 191.4531
2012-10-31 09:02 | 24.1767 | 309.7684 | 235.1059 | 307.9894 | 210.7716 | 82.2002 | 0.014433 | 0.35797 | 0.005167 | 24.8021 | 2.9585 | 47.7489 | 141.2662 | 16.1395 | 19.9217 | 5.6669 | 141.2714 | 289.8467 | 215.1842 | 288.0677 | 190.8499
2012-10-31 09:02 | 24.164 | 309.7863 | 235.0618 | 308.0112 | 210.8849 | 82.1968 | 0.014426 | 0.35813 | 0.005166 | 24.8251 | 2.9591 | 47.7595 | 141.3266 | 16.1397 | 19.905 | 5.6666 | 141.3317 | 289.8813 | 215.1568 | 288.1062 | 190.9799
2012-10-31 09:02 | 24.1603 | 309.8017 | 235.0032 | 307.9883 | 211.338 | 82.1904 | 0.014445 | 0.358 | 0.005171 | 24.7835 | 2.9593 | 47.7635 | 141.3487 | 16.1399 | 19.9293 | 5.6662 | 141.3539 | 289.8724 | 215.0739 | 288.059 | 191.4087
2012-10-31 09:03 | 24.1618 | 309.7879 | 235.0635 | 308.0128 | 211.6388 | 82.1921 | 0.014433 | 0.358 | 0.005167 | 24.8041 | 2.9595 | 47.7664 | 141.3656 | 16.1399 | 19.9108 | 5.6663 | 141.3707 | 289.8771 | 215.1527 | 288.102 | 191.728
2012-10-31 09:03 | 24.155 | 309.8041 | 235.1156 | 307.9983 | 211.6438 | 82.1956 | 0.014433 | 0.35803 | 0.005167 | 24.8061 | 2.9596 | 47.7673 | 141.3712 | 16.1399 | 19.9361 | 5.6666 | 141.3763 | 289.868 | 215.1795 | 288.0622 | 191.7077
2012-10-31 09:03 | 24.1505 | 309.7575 | 235.1582 | 307.9862 | 211.1982 | 82.195 | 0.014442 | 0.3581 | 0.005172 | 24.7956 | 2.9596 | 47.7679 | 141.3735 | 16.14 | 19.9035 | 5.6665 | 141.3787 | 289.854 | 215.2547 | 288.0827 | 191.2947
2012-10-31 09:03 | 24.1498 | 309.7912 | 235.1183 | 308.0046 | 211.5913 | 82.2049 | 0.01443 | 0.35811 | 0.005168 | 24.8172 | 2.9595 | 47.7668 | 141.3676 | 16.1399 | 19.9068 | 5.6672 | 141.3728 | 289.8844 | 215.2115 | 288.0978 | 191.6845
2012-10-31 09:03 | 24.1386 | 309.8068 | 235.2209 | 307.9513 | 211.5998 | 82.2043 | 0.014436 | 0.35811 | 0.00517 | 24.8069 | 2.9595 | 47.7663 | 141.3637 | 16.1401 | 19.8836 | 5.6672 | 141.3689 | 289.9232 | 215.3373 | 288.0677 | 191.7162
2012-10-31 09:03 | 24.1476 | 309.7775 | 235.2417 | 308.0177 | 211.5694 | 82.2049 | 0.014442 | 0.35807 | 0.005171 | 24.7936 | 2.9594 | 47.7654 | 141.359 | 16.14 | 19.8765 | 5.6672 | 141.3642 | 289.901 | 215.3652 | 288.1412 | 191.6929
2012-10-31 09:03 | 24.1416 | 309.7562 | 235.2239 | 307.9735 | 211.3272 | 82.2083 | 0.014439 | 0.3581 | 0.005171 | 24.8007 | 2.9594 | 47.7649 | 141.3562 | 16.14 | 19.8505 | 5.6674 | 141.3614 | 289.9057 | 215.3734 | 288.123 | 191.4767
2012-10-31 09:03 | 24.1498 | 309.7721 | 235.2478 | 307.9778 | 211.3669 | 82.2193 | 0.01443 | 0.35808 | 0.005167 | 24.8152 | 2.9593 | 47.7636 | 141.3491 | 16.1399 | 19.8346 | 5.6682 | 141.3542 | 289.9375 | 215.4132 | 288.1432 | 191.5323
2012-10-31 09:03 | 24.1311 | 309.7993 | 235.1977 | 307.9783 | 211.3639 | 82.217 | 0.014448 | 0.35803 | 0.005173 | 24.7803 | 2.9593 | 47.7624 | 141.3416 | 16.14 | 19.86 | 5.668 | 141.3467 | 289.9393 | 215.3377 | 288.1183 | 191.5039
2012-10-31 09:03 | 24.1371 | 309.8091 | 235.2862 | 307.9919 | 211.6574 | 82.2118 | 0.014448 | 0.35805 | 0.005173 | 24.7823 | 2.9592 | 47.7605 | 141.331 | 16.1399 | 19.846 | 5.6677 | 141.3362 | 289.9631 | 215.4402 | 288.1459 | 191.8114
2012-10-31 09:03 | 24.1393 | 309.7807 | 235.3119 | 307.975 | 211.9195 | 82.2286 | 0.014448 | 0.35817 | 0.005175 | 24.7903 | 2.9591 | 47.7588 | 141.321 | 16.1399 | 19.8642 | 5.6688 | 141.3262 | 289.9165 | 215.4477 | 288.1108 | 192.0553
2012-10-31 09:03 | 24.1378 | 309.7601 | 235.3418 | 308.0079 | 211.8471 | 82.2158 | 0.014445 | 0.35808 | 0.005173 | 24.7894 | 2.959 | 47.7584 | 141.3186 | 16.1398 | 19.8106 | 5.668 | 141.3238 | 289.9495 | 215.5312 | 288.1973 | 192.0365
2012-10-31 09:03 | 24.1363 | 309.7968 | 235.3717 | 308.0103 | 211.7078 | 82.2234 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9589 | 47.7567 | 141.3088 | 16.1399 | 19.8251 | 5.6685 | 141.314 | 289.9717 | 215.5466 | 288.1852 | 191.8827
2012-10-31 09:03 | 24.1318 | 309.7617 | 235.4182 | 308.0134 | 211.8569 | 82.2182 | 0.014436 | 0.35807 | 0.005169 | 24.8039 | 2.9589 | 47.756 | 141.3044 | 16.1398 | 19.7725 | 5.6681 | 141.3096 | 289.9892 | 215.6457 | 288.2409 | 192.0844
2012-10-31 09:03 | 24.1341 | 309.7793 | 235.4363 | 308.0157 | 211.9025 | 82.2251 | 0.014448 | 0.35811 | 0.005174 | 24.7863 | 2.9588 | 47.754 | 141.2935 | 16.1398 | 19.8269 | 5.6686 | 141.2987 | 289.9524 | 215.6094 | 288.1888 | 192.0756
2012-10-31 09:03 | 24.1304 | 309.7986 | 235.4797 | 308.0273 | 212.0484 | 82.2314 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9586 | 47.7518 | 141.2794 | 16.1399 | 19.8112 | 5.669 | 141.2845 | 289.9874 | 215.6685 | 288.2161 | 192.2372
2012-10-31 09:03 | 24.1304 | 309.7756 | 235.5268 | 307.9929 | 212.1311 | 82.228 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9585 | 47.7498 | 141.2684 | 16.1398 | 19.8272 | 5.6688 | 141.2736 | 289.9484 | 215.6996 | 288.1657 | 192.3039
2012-10-31 09:03 | 24.1289 | 309.7703 | 235.5802 | 308.0258 | 212.0863 | 82.2338 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9585 | 47.7498 | 141.2685 | 16.1398 | 19.7455 | 5.6692 | 141.2736 | 290.0248 | 215.8347 | 288.2803 | 192.3408
2012-10-31 09:03 | 24.1304 | 309.7948 | 235.617 | 308.0311 | 211.8555 | 82.2251 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9584 | 47.7481 | 141.2576 | 16.1399 | 19.7831 | 5.6686 | 141.2628 | 290.0117 | 215.8339 | 288.248 | 192.0724
2012-10-31 09:03 | 24.1281 | 309.8307 | 235.5951 | 308.0365 | 211.7468 | 82.2447 | 0.014445 | 0.35818 | 0.005174 | 24.7964 | 2.9584 | 47.7476 | 141.2565 | 16.1397 | 19.8169 | 5.6699 | 141.2617 | 290.0138 | 215.7782 | 288.2196 | 191.9299
2012-10-31 09:03 | 24.1289 | 309.7894 | 235.5645 | 308.0603 | 211.724 | 82.2274 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9582 | 47.7447 | 141.2387 | 16.1398 | 19.7736 | 5.6688 | 141.2439 | 290.0158 | 215.7909 | 288.2867 | 191.9504
2012-10-31 09:03 | 24.1229 | 309.8485 | 235.5428 | 308.0428 | 211.6038 | 82.2401 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9581 | 47.7436 | 141.2316 | 16.1398 | 19.7716 | 5.6696 | 141.2368 | 290.0769 | 215.7712 | 288.2712 | 191.8322
2012-10-31 09:03 | 24.1206 | 309.8194 | 235.4777 | 308.0099 | 211.5109 | 82.232 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.958 | 47.7414 | 141.2183 | 16.1398 | 19.7693 | 5.6691 | 141.2235 | 290.0501 | 215.7084 | 288.2406 | 191.7416
2012-10-31 09:03 | 24.1154 | 309.7951 | 235.4921 | 308.0468 | 211.5845 | 82.2274 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9579 | 47.7394 | 141.2075 | 16.1398 | 19.7641 | 5.6688 | 141.2127 | 290.031 | 215.728 | 288.2827 | 191.8204
2012-10-31 09:04 | 24.1289 | 309.778 | 235.4742 | 308.11 | 211.6768 | 82.2372 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9578 | 47.7384 | 141.2016 | 16.1397 | 19.7495 | 5.6694 | 141.2068 | 290.0285 | 215.7247 | 288.3605 | 191.9273
2012-10-31 09:04 | 24.1296 | 309.8207 | 235.4592 | 308.0839 | 211.4924 | 82.2291 | 0.014448 | 0.35824 | 0.005176 | 24.7953 | 2.9578 | 47.7373 | 141.1959 | 16.1396 | 19.7703 | 5.6689 | 141.2011 | 290.0504 | 215.6889 | 288.3136 | 191.7221
2012-10-31 09:04 | 24.1274 | 309.8071 | 235.4492 | 308.0702 | 211.691 | 82.2251 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.9576 | 47.7348 | 141.1814 | 16.1396 | 19.74 | 5.6686 | 141.1865 | 290.0671 | 215.7092 | 288.3302 | 191.951
2012-10-31 09:04 | 24.1311 | 309.8031 | 235.4686 | 308.1046 | 211.9271 | 82.2141 | 0.014448 | 0.35821 | 0.005175 | 24.7933 | 2.9576 | 47.7339 | 141.1757 | 16.1397 | 19.7718 | 5.6678 | 141.1809 | 290.0313 | 215.6968 | 288.3328 | 192.1553
2012-10-31 09:04 | 24.1348 | 309.7762 | 235.4998 | 308.1006 | 211.9859 | 82.2309 | 0.014448 | 0.35824 | 0.005176 | 24.7953 | 2.9575 | 47.7322 | 141.1662 | 16.1396 | 19.7354 | 5.669 | 141.1713 | 290.0408 | 215.7644 | 288.3652 | 192.2505
2012-10-31 09:04 | 24.1311 | 309.8452 | 235.4961 | 308.0701 | 211.8759 | 82.2193 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9573 | 47.7297 | 141.1515 | 16.1395 | 19.7678 | 5.6682 | 141.1567 | 290.0774 | 215.7283 | 288.3023 | 192.1081
2012-10-31 09:04 | 24.1326 | 309.839 | 235.58 | 308.1061 | 211.9128 | 82.2286 | 0.014455 | 0.35823 | 0.005178 | 24.7823 | 2.9572 | 47.7282 | 141.1431 | 16.1395 | 19.8054 | 5.6688 | 141.1483 | 290.0336 | 215.7746 | 288.3007 | 192.1074
2012-10-31 09:04 | 24.1281 | 309.7848 | 235.5245 | 308.0709 | 211.9831 | 82.2361 | 0.014448 | 0.35829 | 0.005177 | 24.7983 | 2.9572 | 47.7279 | 141.1418 | 16.1395 | 19.8249 | 5.6694 | 141.1469 | 289.9599 | 215.6996 | 288.246 | 192.1582
2012-10-31 09:04 | 24.1244 | 309.8079 | 235.5796 | 308.1017 | 211.9991 | 82.2384 | 0.014452 | 0.35821 | 0.005177 | 24.7864 | 2.9572 | 47.7277 | 141.1415 | 16.1393 | 19.8012 | 5.6695 | 141.1467 | 290.0067 | 215.7784 | 288.3005 | 192.1979
2012-10-31 09:04 | 24.1199 | 309.8416 | 235.5948 | 308.078 | 212.0222 | 82.2234 | 0.014467 | 0.35824 | 0.005183 | 24.7627 | 2.9571 | 47.7253 | 141.1273 | 16.1394 | 19.8328 | 5.6685 | 141.1325 | 290.0088 | 215.762 | 288.2452 | 192.1894
2012-10-31 09:04 | 24.1326 | 309.8237 | 235.6546 | 308.0907 | 212.0152 | 82.2314 | 0.014436 | 0.35821 | 0.005171 | 24.8139 | 2.957 | 47.7237 | 141.1178 | 16.1394 | 19.8254 | 5.669 | 141.1229 | 289.9983 | 215.8292 | 288.2653 | 192.1898
2012-10-31 09:04 | 24.1274 | 309.8224 | 235.6297 | 308.097 | 211.9982 | 82.2268 | 0.014452 | 0.35833 | 0.005179 | 24.7944 | 2.9569 | 47.7222 | 141.1087 | 16.1394 | 19.8002 | 5.6687 | 141.1139 | 290.0222 | 215.8295 | 288.2968 | 192.198
2012-10-31 09:04 | 24.1274 | 309.8568 | 235.6572 | 308.1009 | 211.9155 | 82.2395 | 0.014436 | 0.3583 | 0.005172 | 24.8199 | 2.9568 | 47.7207 | 141.101 | 16.1393 | 19.7962 | 5.6696 | 141.1062 | 290.0606 | 215.861 | 288.3047 | 192.1193
2012-10-31 09:04 | 24.1236 | 309.8683 | 235.6534 | 308.143 | 211.8447 | 82.232 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.9567 | 47.7188 | 141.0883 | 16.1394 | 19.7643 | 5.6691 | 141.0934 | 290.104 | 215.8891 | 288.3787 | 192.0804
2012-10-31 09:04 | 24.1229 | 309.8446 | 235.5938 | 308.104 | 211.7968 | 82.232 | 0.014439 | 0.3583 | 0.005173 | 24.8147 | 2.9566 | 47.718 | 141.0849 | 16.1393 | 19.8238 | 5.6691 | 141.0901 | 290.0208 | 215.77 | 288.2802 | 191.973
2012-10-31 09:04 | 24.1229 | 309.8714 | 235.5899 | 308.1002 | 211.8007 | 82.2372 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9565 | 47.7162 | 141.0747 | 16.1392 | 19.8719 | 5.6694 | 141.0799 | 289.9995 | 215.718 | 288.2283 | 191.9288
2012-10-31 09:04 | 24.1333 | 309.8206 | 235.5689 | 308.1259 | 211.7402 | 82.2332 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9564 | 47.7148 | 141.0657 | 16.1393 | 19.8221 | 5.6692 | 141.0709 | 289.9985 | 215.7468 | 288.3038 | 191.9181
2012-10-31 09:04 | 24.1274 | 309.853 | 235.5552 | 308.1123 | 211.8328 | 82.2384 | 0.014445 | 0.35829 | 0.005175 | 24.8035 | 2.9564 | 47.7147 | 141.0658 | 16.1392 | 19.7681 | 5.6695 | 141.0709 | 290.0849 | 215.7871 | 288.3442 | 192.0647
2012-10-31 09:04 | 24.1311 | 309.8834 | 235.5589 | 308.1237 | 211.7538 | 82.2465 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9563 | 47.7129 | 141.0555 | 16.1392 | 19.8079 | 5.6701 | 141.0606 | 290.0755 | 215.751 | 288.3158 | 191.9459
2012-10-31 09:04 | 24.1244 | 309.8538 | 235.5404 | 308.1132 | 211.7313 | 82.2401 | 0.014445 | 0.35827 | 0.005175 | 24.8024 | 2.9563 | 47.7118 | 141.0496 | 16.1391 | 19.8012 | 5.6696 | 141.0548 | 290.0526 | 215.7392 | 288.312 | 191.9301
2012-10-31 09:04 | 24.1326 | 309.8543 | 235.5839 | 308.1367 | 211.5466 | 82.2401 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9562 | 47.7099 | 141.0387 | 16.1391 | 19.7853 | 5.6696 | 141.0438 | 290.069 | 215.7986 | 288.3514 | 191.7613
2012-10-31 09:04 | 24.1251 | 309.8545 | 235.5764 | 308.0909 | 211.8817 | 82.243 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9554 | 47.6976 | 140.966 | 16.1391 | 19.8019 | 5.6698 | 140.9712 | 290.0526 | 215.7745 | 288.289 | 192.0798
2012-10-31 09:04 | 24.1348 | 309.8871 | 235.5743 | 308.0815 | 211.915 | 82.2245 | 0.014455 | 0.35821 | 0.005178 | 24.7813 | 2.95 | 47.6068 | 140.4419 | 16.1377 | 19.7915 | 5.6686 | 140.4471 | 290.0956 | 215.7828 | 288.29 | 192.1235
2012-10-31 09:05 | 24.1304 | 309.8292 | 235.5582 | 308.1077 | 211.7806 | 82.2303 | 0.01443 | 0.35816 | 0.005168 | 24.8202 | 2.9499 | 47.6034 | 140.4233 | 16.1375 | 19.7952 | 5.669 | 140.4285 | 290.034 | 215.763 | 288.3125 | 191.9854
2012-10-31 09:05 | 24.1304 | 309.856 | 235.5268 | 308.0962 | 210.93 | 82.2314 | 0.014436 | 0.35813 | 0.00517 | 24.8079 | 2.9496 | 47.5993 | 140.4001 | 16.1374 | 19.8272 | 5.669 | 140.4053 | 290.0288 | 215.6996 | 288.269 | 191.1028
2012-10-31 09:05 | 24.1304 | 309.8483 | 235.3854 | 308.0694 | 210.0164 | 82.2286 | 0.014423 | 0.35804 | 0.005164 | 24.8242 | 2.9499 | 47.6034 | 140.4247 | 16.1373 | 19.8192 | 5.6688 | 140.4298 | 290.0291 | 215.5662 | 288.2502 | 190.1972
2012-10-31 09:05 | 24.1251 | 309.8086 | 235.2545 | 308.0947 | 209.9717 | 82.2286 | 0.014442 | 0.358 | 0.00517 | 24.7886 | 2.9503 | 47.6109 | 140.468 | 16.1375 | 19.834 | 5.6688 | 140.4731 | 289.9746 | 215.4205 | 288.2607 | 190.1377
2012-10-31 09:05 | 24.1199 | 309.811 | 235.1394 | 308.1087 | 209.9744 | 82.2274 | 0.01443 | 0.35801 | 0.005166 | 24.8102 | 2.951 | 47.6213 | 140.5283 | 16.1376 | 19.8248 | 5.6688 | 140.5335 | 289.9862 | 215.3146 | 288.2839 | 190.1496
2012-10-31 09:05 | 24.1184 | 309.7942 | 234.9887 | 308.111 | 210.5754 | 82.2332 | 0.014439 | 0.35797 | 0.005169 | 24.7917 | 2.9514 | 47.6294 | 140.5752 | 16.1377 | 19.8433 | 5.6692 | 140.5803 | 289.9509 | 215.1454 | 288.2677 | 190.7321
2012-10-31 09:05 | 24.1199 | 309.8034 | 234.9313 | 308.1163 | 210.762 | 82.239 | 0.014426 | 0.35803 | 0.005165 | 24.8181 | 2.9525 | 47.6468 | 140.6754 | 16.138 | 19.8408 | 5.6696 | 140.6806 | 289.9626 | 215.0905 | 288.2755 | 190.9212
2012-10-31 09:05 | 24.1109 | 309.8135 | 234.9498 | 308.0729 | 211.4658 | 82.2135 | 0.01443 | 0.35792 | 0.005165 | 24.8042 | 2.9571 | 47.7243 | 141.1235 | 16.1391 | 19.916 | 5.6678 | 141.1287 | 289.8975 | 215.0338 | 288.1569 | 191.5498
2012-10-31 09:05 | 24.1109 | 309.8212 | 235.0244 | 308.0844 | 211.5642 | 82.2442 | 0.01442 | 0.35798 | 0.005162 | 24.8254 | 2.9579 | 47.7386 | 141.2047 | 16.1395 | 19.8358 | 5.6699 | 141.2099 | 289.9854 | 215.1886 | 288.2486 | 191.7284
2012-10-31 09:05 | 24.1079 | 309.8067 | 235.0685 | 308.0775 | 211.5573 | 82.2407 | 0.014436 | 0.35801 | 0.005168 | 24.7999 | 2.9587 | 47.7521 | 141.2818 | 16.1398 | 19.881 | 5.6697 | 141.287 | 289.9257 | 215.1875 | 288.1965 | 191.6763
2012-10-31 09:05 | 24.1072 | 309.806 | 235.1149 | 308.0347 | 211.659 | 82.2476 | 0.014436 | 0.35808 | 0.005169 | 24.8049 | 2.9592 | 47.7615 | 141.3357 | 16.14 | 19.9244 | 5.6701 | 141.3409 | 289.8816 | 215.1905 | 288.1103 | 191.7346
2012-10-31 09:05 | 24.1042 | 309.8298 | 235.1865 | 308.0432 | 211.975 | 82.2551 | 0.014442 | 0.3581 | 0.005172 | 24.7956 | 2.9594 | 47.7655 | 141.3575 | 16.1402 | 19.8371 | 5.6707 | 141.3627 | 289.9927 | 215.3494 | 288.2061 | 192.1379
2012-10-31 09:05 | 24.0952 | 309.8399 | 235.2443 | 308.0533 | 211.9148 | 82.2494 | 0.014426 | 0.3581 | 0.005166 | 24.8231 | 2.9595 | 47.7674 | 141.3679 | 16.1403 | 19.8602 | 5.6703 | 141.373 | 289.9797 | 215.3841 | 288.1931 | 192.0546
2012-10-31 09:05 | 24.0982 | 309.8276 | 235.263 | 308.0525 | 211.902 | 82.2569 | 0.014433 | 0.3581 | 0.005168 | 24.8111 | 2.9596 | 47.7684 | 141.3739 | 16.1403 | 19.8512 | 5.6708 | 141.379 | 289.9764 | 215.4118 | 288.2013 | 192.0508
2012-10-31 09:05 | 24.1034 | 309.8749 | 235.3349 | 308.0348 | 211.919 | 82.2569 | 0.01443 | 0.35808 | 0.005167 | 24.8152 | 2.9596 | 47.7693 | 141.3785 | 16.1404 | 19.8765 | 5.6708 | 141.3836 | 289.9984 | 215.4584 | 288.1583 | 192.0425
2012-10-31 09:05 | 24.0982 | 309.8735 | 235.3336 | 308.041 | 211.5988 | 82.2627 | 0.01442 | 0.3581 | 0.005164 | 24.8334 | 2.9595 | 47.7685 | 141.3731 | 16.1405 | 19.8713 | 5.6712 | 141.3783 | 290.0022 | 215.4623 | 288.1697 | 191.7275
2012-10-31 09:05 | 24.0922 | 309.8484 | 235.3472 | 308.0197 | 211.8724 | 82.2569 | 0.014426 | 0.35813 | 0.005166 | 24.8251 | 2.9594 | 47.7667 | 141.3616 | 16.1406 | 19.8572 | 5.6708 | 141.3668 | 289.9912 | 215.49 | 288.1625 | 192.0152
2012-10-31 09:05 | 24.0855 | 309.8417 | 235.3405 | 308.0475 | 211.8145 | 82.2667 | 0.014442 | 0.35813 | 0.005172 | 24.7976 | 2.9594 | 47.7654 | 141.3548 | 16.1404 | 19.7864 | 5.6715 | 141.36 | 290.0553 | 215.5541 | 288.2611 | 192.0281
2012-10-31 09:05 | 24.0855 | 309.8723 | 235.4151 | 308.0398 | 211.9602 | 82.2523 | 0.01443 | 0.35814 | 0.005168 | 24.8192 | 2.9594 | 47.7652 | 141.3541 | 16.1404 | 19.8305 | 5.6705 | 141.3593 | 290.0418 | 215.5846 | 288.2093 | 192.1297
2012-10-31 09:05 | 24.0885 | 309.8638 | 235.4574 | 308.0428 | 211.9711 | 82.2586 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9592 | 47.7629 | 141.3408 | 16.1404 | 19.8295 | 5.6709 | 141.346 | 290.0343 | 215.6279 | 288.2133 | 192.1416
2012-10-31 09:05 | 24.0915 | 309.8821 | 235.4957 | 308.0956 | 211.659 | 82.269 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.9592 | 47.7628 | 141.3391 | 16.1405 | 19.8525 | 5.6716 | 141.3442 | 290.0296 | 215.6432 | 288.2431 | 191.8065
2012-10-31 09:05 | 24.0892 | 309.8989 | 235.4463 | 308.0818 | 211.2196 | 82.2684 | 0.014433 | 0.35824 | 0.005171 | 24.821 | 2.959 | 47.76 | 141.3214 | 16.1406 | 19.8101 | 5.6716 | 141.3266 | 290.0888 | 215.6362 | 288.2717 | 191.4095
2012-10-31 09:05 | 24.081 | 309.8601 | 235.391 | 308.0736 | 211.6801 | 82.2569 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9589 | 47.7587 | 141.315 | 16.1405 | 19.826 | 5.6708 | 141.3202 | 290.0341 | 215.565 | 288.2476 | 191.8541
2012-10-31 09:05 | 24.081 | 309.818 | 235.442 | 308.0736 | 212.0345 | 82.2655 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9588 | 47.757 | 141.3058 | 16.1404 | 19.842 | 5.6714 | 141.311 | 289.976 | 215.6 | 288.2316 | 192.1925
2012-10-31 09:06 | 24.0877 | 309.863 | 235.4723 | 308.0497 | 212.0412 | 82.2696 | 0.01443 | 0.35817 | 0.005168 | 24.8212 | 2.9588 | 47.7561 | 141.301 | 16.1403 | 19.8247 | 5.6717 | 141.3062 | 290.0383 | 215.6476 | 288.225 | 192.2165
2012-10-31 09:06 | 24.0877 | 309.8553 | 235.4998 | 308.0765 | 211.8718 | 82.2713 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.9587 | 47.7548 | 141.293 | 16.1404 | 19.8086 | 5.6718 | 141.2981 | 290.0467 | 215.6912 | 288.2679 | 192.0632
2012-10-31 09:06 | 24.0937 | 309.8307 | 235.5136 | 308.0595 | 211.6101 | 82.2586 | 0.014433 | 0.35811 | 0.005169 | 24.812 | 2.9586 | 47.7533 | 141.2841 | 16.1404 | 19.8186 | 5.6709 | 141.2892 | 290.0121 | 215.695 | 288.2409 | 191.7915
2012-10-31 09:06 | 24.0907 | 309.8583 | 235.4871 | 308.0948 | 211.6661 | 82.2655 | 0.014439 | 0.35817 | 0.005172 | 24.8057 | 2.9585 | 47.7508 | 141.2696 | 16.1403 | 19.7835 | 5.6714 | 141.2748 | 290.0748 | 215.7036 | 288.3113 | 191.8826
2012-10-31 09:06 | 24.1012 | 309.8688 | 235.4779 | 308.1167 | 211.4994 | 82.2707 | 0.014426 | 0.35817 | 0.005167 | 24.8281 | 2.9583 | 47.7485 | 141.2549 | 16.1404 | 19.778 | 5.6717 | 141.2601 | 290.0908 | 215.6999 | 288.3387 | 191.7214
2012-10-31 09:06 | 24.0937 | 309.8766 | 235.4508 | 308.0748 | 211.5825 | 82.2684 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9582 | 47.7469 | 141.2459 | 16.1404 | 19.8026 | 5.6716 | 141.2511 | 290.074 | 215.6482 | 288.2722 | 191.7799
2012-10-31 09:06 | 24.1004 | 309.891 | 235.4811 | 308.1083 | 211.6049 | 82.2661 | 0.014433 | 0.3583 | 0.005171 | 24.8251 | 2.958 | 47.7435 | 141.2274 | 16.1402 | 19.7932 | 5.6714 | 141.2326 | 290.0978 | 215.6879 | 288.3151 | 191.8117
2012-10-31 09:06 | 24.0922 | 309.856 | 235.4454 | 308.081 | 211.7228 | 82.2725 | 0.014448 | 0.35827 | 0.005176 | 24.7973 | 2.9579 | 47.7411 | 141.2134 | 16.1402 | 19.789 | 5.6719 | 141.2185 | 290.067 | 215.6564 | 288.292 | 191.9338
2012-10-31 09:06 | 24.0952 | 309.8628 | 235.4484 | 308.1337 | 211.8242 | 82.2702 | 0.014445 | 0.35823 | 0.005175 | 24.7994 | 2.9578 | 47.74 | 141.2066 | 16.1402 | 19.8001 | 5.6717 | 141.2118 | 290.0627 | 215.6483 | 288.3336 | 192.0241
2012-10-31 09:06 | 24.0989 | 309.8742 | 235.5031 | 308.1144 | 211.8515 | 82.2783 | 0.014448 | 0.35824 | 0.005176 | 24.7953 | 2.9578 | 47.7388 | 141.2008 | 16.1401 | 19.8118 | 5.6723 | 141.206 | 290.0624 | 215.6913 | 288.3026 | 192.0397
2012-10-31 09:06 | 24.1034 | 309.894 | 235.5508 | 308.0922 | 211.9309 | 82.2748 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9577 | 47.7386 | 141.1986 | 16.1402 | 19.8203 | 5.672 | 141.2038 | 290.0737 | 215.7305 | 288.2719 | 192.1106
2012-10-31 09:06 | 24.1027 | 309.8665 | 235.5854 | 308.1642 | 212.0089 | 82.2673 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9577 | 47.7379 | 141.1957 | 16.1401 | 19.8196 | 5.6715 | 141.2008 | 290.0469 | 215.7658 | 288.3446 | 192.1893
2012-10-31 09:06 | 24.1027 | 309.9162 | 235.5658 | 308.1374 | 212.0483 | 82.2864 | 0.014448 | 0.35821 | 0.005175 | 24.7933 | 2.9577 | 47.737 | 141.1896 | 16.1401 | 19.8036 | 5.6728 | 141.1948 | 290.1126 | 215.7622 | 288.3338 | 192.2447
2012-10-31 09:06 | 24.0997 | 309.8903 | 235.6099 | 308.142 | 212.1201 | 82.2731 | 0.014445 | 0.35821 | 0.005174 | 24.7984 | 2.9575 | 47.7352 | 141.179 | 16.1401 | 19.7765 | 5.6719 | 141.1842 | 290.1138 | 215.8334 | 288.3655 | 192.3436
2012-10-31 09:06 | 24.0945 | 309.8851 | 235.6636 | 308.1292 | 212.0401 | 82.2736 | 0.014448 | 0.35827 | 0.005176 | 24.7973 | 2.9575 | 47.7337 | 141.1711 | 16.1401 | 19.8074 | 5.6719 | 141.1763 | 290.0777 | 215.8562 | 288.3218 | 192.2327
2012-10-31 09:06 | 24.1049 | 309.8993 | 235.6818 | 308.1664 | 212.0781 | 82.2777 | 0.014442 | 0.35831 | 0.005175 | 24.8106 | 2.9573 | 47.7314 | 141.1576 | 16.14 | 19.8298 | 5.6722 | 141.1628 | 290.0695 | 215.852 | 288.3366 | 192.2483
2012-10-31 09:06 | 24.1004 | 309.9178 | 235.7009 | 308.1389 | 212.2153 | 82.2707 | 0.014439 | 0.35826 | 0.005173 | 24.8118 | 2.9573 | 47.7303 | 141.152 | 16.1399 | 19.8293 | 5.6717 | 141.1572 | 290.0885 | 215.8716 | 288.3096 | 192.386
2012-10-31 09:06 | 24.0959 | 309.898 | 235.716 | 308.1382 | 212.0572 | 82.2719 | 0.014442 | 0.3583 | 0.005175 | 24.8096 | 2.9571 | 47.7277 | 141.1369 | 16.1399 | 19.7927 | 5.6718 | 141.1421 | 290.1053 | 215.9233 | 288.3455 | 192.2645
2012-10-31 09:06 | 24.1004 | 309.9407 | 235.7362 | 308.1619 | 211.9121 | 82.2858 | 0.014455 | 0.35826 | 0.005179 | 24.7843 | 2.9571 | 47.7272 | 141.1344 | 16.1399 | 19.8013 | 5.6728 | 141.1396 | 290.1394 | 215.9349 | 288.3606 | 192.1108
2012-10-31 09:06 | 24.1019 | 309.8963 | 235.7141 | 308.1863 | 211.9924 | 82.2881 | 0.014442 | 0.35827 | 0.005174 | 24.8076 | 2.9569 | 47.7249 | 141.1202 | 16.1399 | 19.8028 | 5.6729 | 141.1254 | 290.0935 | 215.9113 | 288.3835 | 192.1896
2012-10-31 09:06 | 24.0937 | 309.8958 | 235.7059 | 308.1552 | 212.0787 | 82.2748 | 0.014442 | 0.35829 | 0.005174 | 24.8086 | 2.9568 | 47.723 | 141.1087 | 16.1399 | 19.8026 | 5.672 | 141.1139 | 290.0932 | 215.9033 | 288.3526 | 192.2761
2012-10-31 09:06 | 24.093 | 309.8989 | 235.768 | 308.1736 | 212.0307 | 82.2765 | 0.014445 | 0.3583 | 0.005176 | 24.8044 | 2.9567 | 47.7212 | 141.0989 | 16.1398 | 19.7939 | 5.6721 | 141.1041 | 290.105 | 215.9741 | 288.3797 | 192.2368
2012-10-31 09:07 | 24.1027 | 309.9048 | 235.7503 | 308.1871 | 211.9577 | 82.2765 | 0.01443 | 0.35827 | 0.00517 | 24.8282 | 2.9567 | 47.7196 | 141.0903 | 16.1397 | 19.8036 | 5.6721 | 141.0954 | 290.1012 | 215.9467 | 288.3835 | 192.1541
2012-10-31 09:07 | 24.1049 | 309.9031 | 235.7446 | 308.2008 | 211.7236 | 82.2661 | 0.014448 | 0.35823 | 0.005176 | 24.7943 | 2.9566 | 47.7186 | 141.0842 | 16.1397 | 19.8499 | 5.6714 | 141.0894 | 290.0532 | 215.8947 | 288.3509 | 191.8737
2012-10-31 09:07 | 24.1064 | 309.9008 | 235.7657 | 308.1793 | 211.8512 | 82.2794 | 0.014445 | 0.35827 | 0.005175 | 24.8024 | 2.9565 | 47.7177 | 141.0782 | 16.1398 | 19.7872 | 5.6723 | 141.0834 | 290.1136 | 215.9785 | 288.3921 | 192.064
2012-10-31 09:07 | 24.1131 | 309.9075 | 235.7175 | 308.186 | 211.8657 | 82.2898 | 0.014445 | 0.35829 | 0.005175 | 24.8035 | 2.9564 | 47.7158 | 141.0673 | 16.1398 | 19.8019 | 5.6731 | 141.0725 | 290.1056 | 215.9156 | 288.3841 | 192.0638
2012-10-31 09:07 | 24.1012 | 309.8727 | 235.6703 | 308.1894 | 211.7711 | 82.2858 | 0.014452 | 0.35831 | 0.005178 | 24.7935 | 2.9563 | 47.7133 | 141.0527 | 16.1398 | 19.8261 | 5.6728 | 141.0579 | 290.0466 | 215.8442 | 288.3633 | 191.945
2012-10-31 09:07 | 24.1057 | 309.9001 | 235.663 | 308.2131 | 211.6693 | 82.2858 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9562 | 47.7124 | 141.0476 | 16.1397 | 19.8427 | 5.6728 | 141.0528 | 290.0574 | 215.8203 | 288.3704 | 191.8266
2012-10-31 09:07 | 24.1042 | 309.9101 | 235.6536 | 308.1695 | 211.9159 | 82.2916 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9561 | 47.7108 | 141.0389 | 16.1396 | 19.8452 | 5.6732 | 141.0441 | 290.0649 | 215.8084 | 288.3243 | 192.0707
2012-10-31 09:07 | 24.1199 | 309.922 | 235.7047 | 308.2081 | 211.9907 | 82.2835 | 0.014448 | 0.3583 | 0.005177 | 24.7993 | 2.9549 | 47.6914 | 140.9252 | 16.1395 | 19.8448 | 5.6726 | 140.9304 | 290.0772 | 215.8599 | 288.3633 | 192.1459
2012-10-31 09:07 | 24.1109 | 309.9321 | 235.6957 | 308.2068 | 211.9935 | 82.2754 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.95 | 47.6073 | 140.4406 | 16.1382 | 19.8077 | 5.6721 | 140.4458 | 290.1244 | 215.888 | 288.3991 | 192.1858
2012-10-31 09:07 | 24.1087 | 309.884 | 235.7209 | 308.1969 | 212.0425 | 82.265 | 0.014436 | 0.35817 | 0.005171 | 24.8109 | 2.95 | 47.6071 | 140.4409 | 16.138 | 19.8416 | 5.6713 | 140.4461 | 290.0424 | 215.8793 | 288.3553 | 192.2009
2012-10-31 09:07 | 24.1154 | 309.9098 | 235.7198 | 308.2266 | 211.9744 | 82.2898 | 0.014445 | 0.35813 | 0.005173 | 24.7925 | 2.9499 | 47.6053 | 140.4318 | 16.1379 | 19.8082 | 5.6731 | 140.437 | 290.1016 | 215.9116 | 288.4184 | 192.1662
2012-10-31 09:07 | 24.1146 | 309.9167 | 235.6758 | 308.1952 | 211.7609 | 82.2823 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 2.9501 | 47.6083 | 140.4495 | 16.1378 | 19.8556 | 5.6725 | 140.4547 | 290.0611 | 215.8202 | 288.3396 | 191.9053
2012-10-31 09:07 | 24.1214 | 309.9158 | 235.663 | 308.179 | 211.0471 | 82.2759 | 0.014442 | 0.35803 | 0.005171 | 24.7906 | 2.9503 | 47.6123 | 140.4725 | 16.1379 | 19.8263 | 5.6721 | 140.4777 | 290.0895 | 215.8367 | 288.3527 | 191.2208
2012-10-31 09:07 | 24.1139 | 309.8548 | 235.5731 | 308.1983 | 211.4255 | 82.2794 | 0.014439 | 0.35808 | 0.00517 | 24.7997 | 2.9508 | 47.6191 | 140.5126 | 16.1379 | 19.8468 | 5.6723 | 140.5178 | 290.008 | 215.7263 | 288.3515 | 191.5787
2012-10-31 09:07 | 24.1109 | 309.89 | 235.5269 | 308.1762 | 211.7533 | 82.2759 | 0.014426 | 0.35805 | 0.005165 | 24.82 | 2.9514 | 47.6301 | 140.5765 | 16.138 | 19.8398 | 5.6721 | 140.5817 | 290.0502 | 215.6871 | 288.3364 | 191.9135
2012-10-31 09:07 | 24.1087 | 309.8916 | 235.4658 | 308.1893 | 211.3651 | 82.2713 | 0.014423 | 0.35791 | 0.005162 | 24.8152 | 2.9526 | 47.6508 | 140.6956 | 16.1384 | 19.8497 | 5.6718 | 140.7008 | 290.0419 | 215.6161 | 288.3396 | 191.5154
2012-10-31 09:07 | 24.1042 | 309.9177 | 235.4495 | 308.158 | 210.9787 | 82.2754 | 0.01443 | 0.35795 | 0.005165 | 24.8062 | 2.957 | 47.7239 | 141.1171 | 16.1395 | 19.8532 | 5.6721 | 141.1223 | 290.0645 | 215.5963 | 288.3048 | 191.1255
2012-10-31 09:07 | 24.1027 | 309.9239 | 235.3656 | 308.1948 | 210.8354 | 82.2679 | 0.014436 | 0.3579 | 0.005167 | 24.7919 | 2.9578 | 47.7382 | 141.1996 | 16.1398 | 19.8597 | 5.6715 | 141.2048 | 290.0642 | 215.5059 | 288.3351 | 190.9757
2012-10-31 09:07 | 24.1034 | 309.9513 | 235.2839 | 308.1687 | 211.2023 | 82.2817 | 0.014433 | 0.35792 | 0.005166 | 24.799 | 2.9585 | 47.7507 | 141.2722 | 16.14 | 19.8484 | 5.6725 | 141.2774 | 290.1029 | 215.4355 | 288.3203 | 191.3539
2012-10-31 09:07 | 24.0974 | 309.9339 | 235.2857 | 308.155 | 211.5783 | 82.2835 | 0.014433 | 0.35797 | 0.005167 | 24.8021 | 2.959 | 47.7591 | 141.3197 | 16.1402 | 19.8344 | 5.6726 | 141.3248 | 290.0995 | 215.4513 | 288.3206 | 191.7439
2012-10-31 09:07 | 24.1019 | 309.9537 | 235.3177 | 308.1442 | 211.6379 | 82.2864 | 0.014436 | 0.35804 | 0.005169 | 24.8019 | 2.9594 | 47.7665 | 141.3613 | 16.1405 | 19.8148 | 5.6728 | 141.3665 | 290.1389 | 215.5029 | 288.3294 | 191.8231
2012-10-31 09:07 | 24.1072 | 309.959 | 235.3976 | 308.1113 | 211.4897 | 82.2806 | 0.014423 | 0.35808 | 0.005165 | 24.8272 | 2.9595 | 47.768 | 141.3685 | 16.1406 | 19.8081 | 5.6724 | 141.3737 | 290.1509 | 215.5895 | 288.3032 | 191.6816
2012-10-31 09:08 | 24.1057 | 309.9575 | 235.3686 | 308.1212 | 211.6457 | 82.3008 | 0.014439 | 0.35811 | 0.005171 | 24.8017 | 2.9595 | 47.7676 | 141.3672 | 16.1406 | 19.7664 | 5.6738 | 141.3724 | 290.1911 | 215.6022 | 288.3548 | 191.8793
2012-10-31 09:08 | 24.0982 | 309.9767 | 235.3689 | 308.1252 | 211.6973 | 82.2916 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9594 | 47.7671 | 141.3635 | 16.1406 | 19.7469 | 5.6732 | 141.3687 | 290.2298 | 215.622 | 288.3783 | 191.9504
2012-10-31 09:08 | 24.1117 | 309.9444 | 235.4139 | 308.154 | 211.7974 | 82.291 | 0.014426 | 0.35814 | 0.005167 | 24.8261 | 2.9594 | 47.7666 | 141.3611 | 16.1406 | 19.7604 | 5.6731 | 141.3662 | 290.184 | 215.6535 | 288.3936 | 192.037
2012-10-31 09:08 | 24.1072 | 309.936 | 235.4015 | 308.1113 | 211.8677 | 82.2991 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9593 | 47.7646 | 141.3487 | 16.1406 | 19.7359 | 5.6737 | 141.3539 | 290.2001 | 215.6656 | 288.3754 | 192.1318
2012-10-31 09:08 | 24.1117 | 309.9749 | 235.4649 | 308.1272 | 211.8958 | 82.2962 | 0.014445 | 0.35816 | 0.005174 | 24.7945 | 2.9591 | 47.7622 | 141.335 | 16.1406 | 19.7885 | 5.6735 | 141.3401 | 290.1864 | 215.6764 | 288.3387 | 192.1073
2012-10-31 09:08 | 24.1139 | 309.9504 | 235.4121 | 308.1409 | 211.776 | 82.2962 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9591 | 47.7624 | 141.3358 | 16.1406 | 19.7706 | 5.6735 | 141.3409 | 290.1798 | 215.6415 | 288.3703 | 192.0054
2012-10-31 09:08 | 24.1146 | 309.9931 | 235.4756 | 308.1378 | 211.694 | 82.2898 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.959 | 47.7598 | 141.3208 | 16.1406 | 19.7713 | 5.6731 | 141.3259 | 290.2218 | 215.7043 | 288.3665 | 191.9227
2012-10-31 09:08 | 24.1139 | 309.9771 | 235.4749 | 308.1447 | 211.9099 | 82.2996 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9589 | 47.7577 | 141.3087 | 16.1405 | 19.7466 | 5.6737 | 141.3139 | 290.2305 | 215.7283 | 288.3981 | 192.1633
2012-10-31 09:08 | 24.1139 | 309.9733 | 235.5417 | 308.1715 | 211.8665 | 82.2996 | 0.014436 | 0.3582 | 0.005171 | 24.8129 | 2.9588 | 47.7567 | 141.302 | 16.1406 | 19.7466 | 5.6737 | 141.3072 | 290.2267 | 215.7951 | 288.4249 | 192.1199
2012-10-31 09:08 | 24.1109 | 309.9818 | 235.5073 | 308.1379 | 211.9069 | 82.2944 | 0.014448 | 0.35818 | 0.005175 | 24.7913 | 2.9587 | 47.7554 | 141.2948 | 16.1406 | 19.7516 | 5.6734 | 141.3 | 290.2302 | 215.7557 | 288.3863 | 192.1553
2012-10-31 09:08 | 24.1206 | 309.9991 | 235.5013 | 308.117 | 211.759 | 82.3025 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9586 | 47.7534 | 141.2842 | 16.1405 | 19.7653 | 5.6739 | 141.2894 | 290.2338 | 215.736 | 288.3517 | 191.9937
2012-10-31 09:08 | 24.1199 | 309.9831 | 235.5084 | 308.1431 | 211.7544 | 82.291 | 0.014426 | 0.35816 | 0.005167 | 24.8271 | 2.9585 | 47.7518 | 141.274 | 16.1405 | 19.7606 | 5.6731 | 141.2792 | 290.2225 | 215.7478 | 288.3825 | 191.9938
2012-10-31 09:08 | 24.1184 | 310.0084 | 235.5108 | 308.1454 | 211.6229 | 82.3043 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9585 | 47.751 | 141.2691 | 16.1405 | 19.7591 | 5.6741 | 141.2743 | 290.2493 | 215.7517 | 288.3863 | 191.8638
2012-10-31 09:08 | 24.1154 | 310.0054 | 235.4921 | 308.1424 | 211.7341 | 82.3077 | 0.014433 | 0.35824 | 0.005171 | 24.821 | 2.9584 | 47.7493 | 141.2592 | 16.1405 | 19.7681 | 5.6743 | 141.2644 | 290.2373 | 215.724 | 288.3743 | 191.966
2012-10-31 09:08 | 24.1221 | 309.9968 | 235.4871 | 308.1376 | 211.7684 | 82.3077 | 0.01443 | 0.3583 | 0.00517 | 24.8302 | 2.9583 | 47.7481 | 141.2522 | 16.1405 | 19.7467 | 5.6743 | 141.2574 | 290.2501 | 215.7404 | 288.3909 | 192.0217
2012-10-31 09:08 | 24.1124 | 310.0483 | 235.4734 | 308.1815 | 211.8414 | 82.2996 | 0.014436 | 0.3583 | 0.005172 | 24.8199 | 2.9581 | 47.7459 | 141.2394 | 16.1404 | 19.7411 | 5.6737 | 141.2446 | 290.3072 | 215.7323 | 288.4404 | 192.1003
2012-10-31 09:08 | 24.1199 | 310.0176 | 235.5163 | 308.1546 | 211.8922 | 82.2979 | 0.014439 | 0.35826 | 0.005173 | 24.8118 | 2.958 | 47.7441 | 141.2285 | 16.1405 | 19.7405 | 5.6736 | 141.2337 | 290.2771 | 215.7758 | 288.4141 | 192.1517
2012-10-31 09:08 | 24.1236 | 310.0442 | 235.5592 | 308.1812 | 211.8369 | 82.2962 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.958 | 47.7426 | 141.2211 | 16.1403 | 19.7643 | 5.6735 | 141.2263 | 290.2799 | 215.7949 | 288.4169 | 192.0726
2012-10-31 09:08 | 24.1229 | 310.0435 | 235.5389 | 308.2035 | 211.9464 | 82.2892 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9579 | 47.7417 | 141.2151 | 16.1404 | 19.7355 | 5.673 | 141.2203 | 290.308 | 215.8034 | 288.468 | 192.2109
2012-10-31 09:08 | 24.1304 | 310.0242 | 235.5974 | 308.1957 | 212.1154 | 82.2939 | 0.014445 | 0.35813 | 0.005173 | 24.7925 | 2.9578 | 47.7399 | 141.2043 | 16.1404 | 19.7189 | 5.6733 | 141.2095 | 290.3053 | 215.8785 | 288.4768 | 192.3965
2012-10-31 09:08 | 24.1281 | 310.0678 | 235.599 | 308.2125 | 211.9831 | 82.2956 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9578 | 47.7389 | 141.1999 | 16.1403 | 19.6966 | 5.6735 | 141.2051 | 290.3712 | 215.9024 | 288.5159 | 192.2865
2012-10-31 09:09 | 24.1289 | 310.0304 | 235.6391 | 308.2057 | 212.1257 | 82.2996 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9575 | 47.7354 | 141.1786 | 16.1403 | 19.7054 | 5.6737 | 141.1838 | 290.325 | 215.9337 | 288.5003 | 192.4203
2012-10-31 09:09 | 24.1393 | 310.0523 | 235.677 | 308.1969 | 212.1558 | 82.2904 | 0.014426 | 0.35824 | 0.005168 | 24.8331 | 2.9574 | 47.733 | 141.1637 | 16.1404 | 19.7198 | 5.6731 | 141.1689 | 290.3325 | 215.9572 | 288.4771 | 192.436
2012-10-31 09:09 | 24.1363 | 310.0607 | 235.6975 | 308.1786 | 212.0858 | 82.2996 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.9573 | 47.732 | 141.1581 | 16.1404 | 19.6847 | 5.6737 | 141.1633 | 290.376 | 216.0128 | 288.4939 | 192.4011
2012-10-31 09:09 | 24.1363 | 310.011 | 235.6779 | 308.2169 | 211.8692 | 82.3072 | 0.014448 | 0.35826 | 0.005176 | 24.7963 | 2.9573 | 47.731 | 141.1527 | 16.1403 | 19.7208 | 5.6743 | 141.1579 | 290.2902 | 215.9571 | 288.4961 | 192.1484
2012-10-31 09:09 | 24.1416 | 310.0622 | 235.6793 | 308.1839 | 211.8706 | 82.3054 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9571 | 47.7292 | 141.1419 | 16.1404 | 19.698 | 5.6741 | 141.147 | 290.3642 | 215.9813 | 288.4859 | 192.1726
2012-10-31 09:09 | 24.1401 | 310.0875 | 235.6581 | 308.1977 | 211.6919 | 82.295 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.957 | 47.7267 | 141.1265 | 16.1404 | 19.7086 | 5.6734 | 141.1317 | 290.3789 | 215.9495 | 288.4891 | 191.9833
2012-10-31 09:09 | 24.1558 | 310.0802 | 235.6267 | 308.2364 | 211.8572 | 82.3031 | 0.014452 | 0.35824 | 0.005177 | 24.7884 | 2.9569 | 47.7248 | 141.1168 | 16.1402 | 19.7082 | 5.674 | 141.122 | 290.372 | 215.9185 | 288.5282 | 192.149
2012-10-31 09:09 | 24.1438 | 310.0759 | 235.5951 | 308.1823 | 211.8413 | 82.3008 | 0.014436 | 0.35827 | 0.005172 | 24.8179 | 2.9568 | 47.7242 | 141.113 | 16.1402 | 19.7042 | 5.6738 | 141.1182 | 290.3717 | 215.8909 | 288.4781 | 192.1371
2012-10-31 09:09 | 24.1498 | 310.1087 | 235.6561 | 308.238 | 211.9418 | 82.2985 | 0.014436 | 0.35827 | 0.005172 | 24.8179 | 2.9567 | 47.7216 | 141.0982 | 16.1402 | 19.7102 | 5.6737 | 141.1034 | 290.3985 | 215.9459 | 288.5278 | 192.2316
2012-10-31 09:09 | 24.1573 | 310.055 | 235.6557 | 308.1881 | 212.2486 | 82.2956 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9566 | 47.7199 | 141.0888 | 16.1401 | 19.7458 | 5.6735 | 141.094 | 290.3092 | 215.9099 | 288.4423 | 192.5028
2012-10-31 09:09 | 24.1625 | 310.0908 | 235.7119 | 308.2278 | 212.0451 | 82.3037 | 0.01443 | 0.3582 | 0.005169 | 24.8232 | 2.9565 | 47.7183 | 141.0812 | 16.1399 | 19.7109 | 5.674 | 141.0863 | 290.3799 | 216.001 | 288.5169 | 192.3342
2012-10-31 09:09 | 24.1625 | 310.0793 | 235.6845 | 308.2316 | 211.9506 | 82.3037 | 0.014426 | 0.35827 | 0.005168 | 24.8351 | 2.9564 | 47.7161 | 141.0681 | 16.1399 | 19.739 | 5.674 | 141.0733 | 290.3403 | 215.9455 | 288.4926 | 192.2116
2012-10-31 09:09 | 24.1685 | 310.0547 | 235.6669 | 308.2261 | 211.8542 | 82.2979 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9563 | 47.715 | 141.0616 | 16.1399 | 19.733 | 5.6736 | 141.0668 | 290.3217 | 215.9339 | 288.4931 | 192.1212
2012-10-31 09:09 | 24.1707 | 310.076 | 235.677 | 308.2245 | 211.9903 | 82.2985 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9563 | 47.7138 | 141.0558 | 16.1398 | 19.7632 | 5.6737 | 141.0609 | 290.3128 | 215.9138 | 288.4613 | 192.2271
2012-10-31 09:09 | 24.1715 | 310.0806 | 235.6817 | 308.2291 | 212.0265 | 82.2933 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9561 | 47.7117 | 141.0426 | 16.1399 | 19.752 | 5.6733 | 141.0477 | 290.3286 | 215.9297 | 288.4771 | 192.2745
2012-10-31 09:09 | 24.1662 | 310.0447 | 235.6842 | 308.22 | 211.9385 | 82.2973 | 0.014433 | 0.35829 | 0.005171 | 24.8241 | 2.9561 | 47.7104 | 141.0351 | 16.1398 | 19.7467 | 5.6736 | 141.0402 | 290.298 | 215.9375 | 288.4733 | 192.1918
2012-10-31 09:09 | 24.17 | 310.0715 | 235.6959 | 308.2429 | 211.8478 | 82.3054 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.956 | 47.7094 | 141.0297 | 16.1398 | 19.7385 | 5.6741 | 141.0348 | 290.333 | 215.9574 | 288.5044 | 192.1093
2012-10-31 09:09 | 24.1775 | 310.0599 | 235.7073 | 308.2122 | 211.7687 | 82.3083 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9559 | 47.7076 | 141.019 | 16.1397 | 19.7741 | 5.6743 | 141.0242 | 290.2858 | 215.9332 | 288.4381 | 191.9946
2012-10-31 09:09 | 24.1857 | 310.0451 | 235.5978 | 308.228 | 211.706 | 82.3037 | 0.014426 | 0.35826 | 0.005168 | 24.8341 | 2.9505 | 47.6165 | 140.4914 | 16.1386 | 19.7301 | 5.674 | 140.4966 | 290.315 | 215.8677 | 288.4979 | 191.9759
2012-10-31 09:09 | 24.1939 | 310.0189 | 235.5981 | 308.2324 | 211.6079 | 82.2956 | 0.014436 | 0.35821 | 0.005171 | 24.8139 | 2.9498 | 47.6047 | 140.4252 | 16.1382 | 19.7102 | 5.6735 | 140.4304 | 290.3087 | 215.8879 | 288.5222 | 191.8977
2012-10-31 09:09 | 24.1835 | 310.0314 | 235.5406 | 308.1952 | 211.1525 | 82.291 | 0.01443 | 0.35808 | 0.005167 | 24.8152 | 2.9499 | 47.6052 | 140.4295 | 16.138 | 19.756 | 5.6731 | 140.4347 | 290.2754 | 215.7846 | 288.4392 | 191.3965
2012-10-31 09:09 | 24.1887 | 309.9946 | 235.4948 | 308.2081 | 211.4451 | 82.2817 | 0.01442 | 0.3581 | 0.005164 | 24.8334 | 2.9501 | 47.6086 | 140.4495 | 16.138 | 19.7211 | 5.6725 | 140.4547 | 290.2735 | 215.7737 | 288.487 | 191.724
2012-10-31 09:09 | 24.1969 | 310.0181 | 235.4088 | 308.2124 | 211.3982 | 82.295 | 0.01443 | 0.35795 | 0.005165 | 24.8062 | 2.9504 | 47.6139 | 140.4809 | 16.1381 | 19.7052 | 5.6734 | 140.486 | 290.3129 | 215.7036 | 288.5072 | 191.693
2012-10-31 09:10 | 24.1939 | 310.0151 | 235.3587 | 308.198 | 211.4976 | 82.2794 | 0.01442 | 0.35795 | 0.005162 | 24.8234 | 2.951 | 47.6235 | 140.5349 | 16.1383 | 19.7263 | 5.6723 | 140.5401 | 290.2888 | 215.6324 | 288.4717 | 191.7713
2012-10-31 09:10 | 24.1864 | 309.9999 | 235.3512 | 308.2172 | 211.6161 | 82.2892 | 0.014423 | 0.358 | 0.005163 | 24.8213 | 2.9516 | 47.6337 | 140.5933 | 16.1385 | 19.6907 | 5.673 | 140.5985 | 290.3092 | 215.6605 | 288.5265 | 191.9254
2012-10-31 09:10 | 24.1924 | 310.0021 | 235.365 | 308.2079 | 211.6103 | 82.2933 | 0.014417 | 0.35785 | 0.005159 | 24.8215 | 2.9528 | 47.6548 | 140.7162 | 16.1387 | 19.6485 | 5.6733 | 140.7213 | 290.3536 | 215.7165 | 288.5594 | 191.9618
2012-10-31 09:10 | 24.1902 | 310.0305 | 235.4256 | 308.221 | 212.0413 | 82.31 | 0.014417 | 0.35792 | 0.00516 | 24.8265 | 2.9572 | 47.7296 | 141.1477 | 16.14 | 19.7185 | 5.6745 | 141.1529 | 290.312 | 215.7071 | 288.5025 | 192.3228
2012-10-31 09:10 | 24.1924 | 310.0365 | 235.4906 | 308.1965 | 211.9411 | 82.3095 | 0.01443 | 0.35797 | 0.005165 | 24.8072 | 2.9582 | 47.7453 | 141.2379 | 16.1402 | 19.7649 | 5.6744 | 141.2431 | 290.2716 | 215.7257 | 288.4316 | 192.1762
2012-10-31 09:10 | 24.1917 | 310.0473 | 235.4899 | 308.2149 | 211.775 | 82.3141 | 0.014426 | 0.35798 | 0.005164 | 24.8151 | 2.9587 | 47.7548 | 141.2919 | 16.1405 | 19.72 | 5.6747 | 141.297 | 290.3273 | 215.7699 | 288.4949 | 192.055
2012-10-31 09:10 | 24.2007 | 310.0639 | 235.4754 | 308.2086 | 211.5635 | 82.3054 | 0.01443 | 0.35801 | 0.005166 | 24.8102 | 2.9591 | 47.7621 | 141.3335 | 16.1407 | 19.7331 | 5.6741 | 141.3387 | 290.3308 | 215.7423 | 288.4755 | 191.8304
2012-10-31 09:10 | 24.1924 | 310.0021 | 235.4357 | 308.162 | 211.7678 | 82.2996 | 0.014426 | 0.35803 | 0.005165 | 24.8181 | 2.9593 | 47.7651 | 141.3509 | 16.1408 | 19.6927 | 5.6737 | 141.356 | 290.3094 | 215.743 | 288.4693 | 192.0751
2012-10-31 09:10 | 24.1894 | 310.0335 | 235.4916 | 308.1475 | 211.9617 | 82.3043 | 0.014426 | 0.35811 | 0.005166 | 24.8241 | 2.9594 | 47.7672 | 141.3621 | 16.1408 | 19.7539 | 5.6741 | 141.3672 | 290.2796 | 215.7377 | 288.3936 | 192.2078
2012-10-31 09:10 | 24.1835 | 310.0353 | 235.5171 | 308.1416 | 212.1724 | 82.3083 | 0.014436 | 0.3581 | 0.00517 | 24.8059 | 2.9595 | 47.7686 | 141.3703 | 16.1409 | 19.7279 | 5.6743 | 141.3755 | 290.3074 | 215.7892 | 288.4137 | 192.4445
2012-10-31 09:10 | 24.1902 | 310.0458 | 235.5395 | 308.179 | 212.0964 | 82.3141 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9594 | 47.7683 | 141.3678 | 16.1409 | 19.7707 | 5.6747 | 141.373 | 290.2751 | 215.7688 | 288.4083 | 192.3257
2012-10-31 09:10 | 24.1947 | 310.0656 | 235.5557 | 308.149 | 211.7071 | 82.3181 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9594 | 47.7674 | 141.3618 | 16.141 | 19.7832 | 5.675 | 141.367 | 290.2824 | 215.7725 | 288.3658 | 191.9239
2012-10-31 09:10 | 24.1902 | 310.0496 | 235.4924 | 308.156 | 211.5057 | 82.3008 | 0.01443 | 0.35811 | 0.005168 | 24.8172 | 2.9593 | 47.7661 | 141.3542 | 16.141 | 19.7587 | 5.6738 | 141.3593 | 290.2909 | 215.7337 | 288.3973 | 191.747
2012-10-31 09:10 | 24.1894 | 310.0565 | 235.4601 | 308.1437 | 211.6349 | 82.3095 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9592 | 47.7655 | 141.3496 | 16.1412 | 19.7619 | 5.6744 | 141.3548 | 290.2946 | 215.6982 | 288.3818 | 191.873
2012-10-31 09:10 | 24.1902 | 310.0879 | 235.4374 | 308.1369 | 211.297 | 82.3054 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9591 | 47.7635 | 141.3377 | 16.1412 | 19.7908 | 5.6741 | 141.3428 | 290.2971 | 215.6466 | 288.3461 | 191.5062
2012-10-31 09:10 | 24.1894 | 310.0373 | 235.3581 | 308.1437 | 211.4025 | 82.3233 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.959 | 47.7623 | 141.3298 | 16.1412 | 19.7619 | 5.6754 | 141.335 | 290.2754 | 215.5962 | 288.3818 | 191.6406
2012-10-31 09:10 | 24.1902 | 310.0114 | 235.3589 | 308.156 | 211.5924 | 82.3216 | 0.01443 | 0.35817 | 0.005168 | 24.8212 | 2.9589 | 47.7604 | 141.3196 | 16.1411 | 19.7506 | 5.6753 | 141.3248 | 290.2608 | 215.6083 | 288.4054 | 191.8418
2012-10-31 09:10 | 24.1894 | 310.0412 | 235.3659 | 308.1743 | 211.501 | 82.3112 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9588 | 47.7584 | 141.3091 | 16.141 | 19.7378 | 5.6745 | 141.3143 | 290.3034 | 215.6281 | 288.4365 | 191.7632
2012-10-31 09:10 | 24.1917 | 310.0855 | 235.3682 | 308.1498 | 211.7908 | 82.3118 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9587 | 47.7567 | 141.2992 | 16.141 | 19.704 | 5.6746 | 141.3044 | 290.3815 | 215.6642 | 288.4458 | 192.0868
2012-10-31 09:10 | 24.1909 | 310.0427 | 235.3988 | 308.1414 | 211.6561 | 82.317 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9586 | 47.7551 | 141.2891 | 16.141 | 19.6952 | 5.6749 | 141.2943 | 290.3475 | 215.7036 | 288.4462 | 191.9609
2012-10-31 09:10 | 24.1999 | 310.0134 | 235.4196 | 308.1695 | 211.7202 | 82.3262 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9585 | 47.7532 | 141.2784 | 16.1409 | 19.7644 | 5.6756 | 141.2835 | 290.249 | 215.6552 | 288.4051 | 191.9558
2012-10-31 09:10 | 24.2089 | 310.0416 | 235.4522 | 308.1632 | 211.8631 | 82.3216 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9584 | 47.7516 | 141.2687 | 16.141 | 19.7372 | 5.6753 | 141.2738 | 290.3044 | 215.715 | 288.426 | 192.1259
2012-10-31 09:11 | 24.1992 | 310.0013 | 235.4699 | 308.1535 | 211.751 | 82.3158 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9583 | 47.7496 | 141.2576 | 16.1409 | 19.7235 | 5.6749 | 141.2628 | 290.2778 | 215.7464 | 288.43 | 192.0275
2012-10-31 09:11 | 24.1954 | 310.0013 | 235.4701 | 308.1574 | 211.8614 | 82.3309 | 0.014436 | 0.3582 | 0.005171 | 24.8129 | 2.9582 | 47.7482 | 141.2486 | 16.141 | 19.7318 | 5.6759 | 141.2538 | 290.2695 | 215.7383 | 288.4256 | 192.1296
2012-10-31 09:11 | 24.2021 | 310.0233 | 235.5121 | 308.1794 | 211.939 | 82.3083 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9581 | 47.7468 | 141.2404 | 16.141 | 19.7625 | 5.6743 | 141.2456 | 290.2608 | 215.7496 | 288.4169 | 192.1765
2012-10-31 09:11 | 24.2059 | 310.0233 | 235.5277 | 308.1679 | 211.9113 | 82.3077 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9579 | 47.7431 | 141.2196 | 16.1408 | 19.7583 | 5.6743 | 141.2247 | 290.265 | 215.7694 | 288.4096 | 192.153
2012-10-31 09:11 | 24.2193 | 310.0443 | 235.5921 | 308.1813 | 211.9444 | 82.317 | 0.014445 | 0.35823 | 0.005175 | 24.7994 | 2.9578 | 47.7417 | 141.211 | 16.1408 | 19.7196 | 5.6749 | 141.2162 | 290.3247 | 215.8725 | 288.4617 | 192.2248
2012-10-31 09:11 | 24.2089 | 309.9918 | 235.5621 | 308.1517 | 212.0127 | 82.3164 | 0.014445 | 0.35824 | 0.005175 | 24.8004 | 2.9578 | 47.7408 | 141.206 | 16.1408 | 19.7974 | 5.6749 | 141.2111 | 290.1944 | 215.7647 | 288.3543 | 192.2153
2012-10-31 09:11 | 24.2104 | 310.0048 | 235.5754 | 308.1877 | 212.0064 | 82.317 | 0.014426 | 0.35829 | 0.005169 | 24.8361 | 2.9578 | 47.7405 | 141.2047 | 16.1408 | 19.7227 | 5.6749 | 141.2099 | 290.2821 | 215.8527 | 288.465 | 192.2837
2012-10-31 09:11 | 24.2193 | 310.0328 | 235.6235 | 308.1736 | 212.0822 | 82.3251 | 0.014442 | 0.35833 | 0.005175 | 24.8116 | 2.9577 | 47.7391 | 141.1965 | 16.1408 | 19.7517 | 5.6755 | 141.2017 | 290.2811 | 215.8718 | 288.4219 | 192.3305
2012-10-31 09:11 | 24.2253 | 310.0235 | 235.6609 | 308.1758 | 212.163 | 82.3199 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.9575 | 47.7369 | 141.1834 | 16.1408 | 19.7697 | 5.6751 | 141.1886 | 290.2538 | 215.8912 | 288.4061 | 192.3933
2012-10-31 09:11 | 24.2208 | 310.0152 | 235.6407 | 308.156 | 211.9104 | 82.3106 | 0.014452 | 0.35817 | 0.005176 | 24.7834 | 2.9575 | 47.7355 | 141.1759 | 16.1407 | 19.7732 | 5.6745 | 141.1811 | 290.242 | 215.8675 | 288.3828 | 192.1372
2012-10-31 09:11 | 24.2208 | 310.0343 | 235.6643 | 308.1904 | 211.7805 | 82.3216 | 0.014452 | 0.35823 | 0.005177 | 24.7874 | 2.9573 | 47.7333 | 141.1636 | 16.1406 | 19.7251 | 5.6753 | 141.1688 | 290.3092 | 215.9392 | 288.4653 | 192.0554
2012-10-31 09:11 | 24.2164 | 310.0491 | 235.6442 | 308.1784 | 211.8588 | 82.3204 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9572 | 47.7314 | 141.153 | 16.1405 | 19.7447 | 5.6752 | 141.1581 | 290.3044 | 215.8995 | 288.4337 | 192.1141
2012-10-31 09:11 | 24.2283 | 310.0495 | 235.66 | 308.2018 | 212.1148 | 82.3256 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.957 | 47.7281 | 141.1343 | 16.1405 | 19.7807 | 5.6755 | 141.1395 | 290.2688 | 215.8793 | 288.4211 | 192.3341
2012-10-31 09:11 | 24.2216 | 310.0887 | 235.6651 | 308.1644 | 212.1751 | 82.3089 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9571 | 47.7283 | 141.1355 | 16.1404 | 19.7419 | 5.6744 | 141.1407 | 290.3468 | 215.9232 | 288.4225 | 192.4332
2012-10-31 09:11 | 24.2179 | 310.0314 | 235.681 | 308.1799 | 212.0611 | 82.3332 | 0.01443 | 0.35816 | 0.005168 | 24.8202 | 2.957 | 47.7266 | 141.1277 | 16.1402 | 19.7061 | 5.6761 | 141.1329 | 290.3253 | 215.9749 | 288.4738 | 192.355
2012-10-31 09:11 | 24.2328 | 310.0502 | 235.692 | 308.2292 | 211.7373 | 82.3164 | 0.014426 | 0.35821 | 0.005168 | 24.8311 | 2.9569 | 47.7247 | 141.1155 | 16.1403 | 19.7411 | 5.6749 | 141.1207 | 290.3091 | 215.9509 | 288.4881 | 191.9962
2012-10-31 09:11 | 24.2156 | 310.0635 | 235.6355 | 308.2005 | 211.9682 | 82.3152 | 0.014448 | 0.35817 | 0.005175 | 24.7903 | 2.9568 | 47.7238 | 141.1108 | 16.1402 | 19.7359 | 5.6748 | 141.116 | 290.3276 | 215.8996 | 288.4646 | 192.2323
2012-10-31 09:11 | 24.2171 | 310.1186 | 235.6606 | 308.2365 | 212.1666 | 82.3233 | 0.014426 | 0.35817 | 0.005167 | 24.8281 | 2.9568 | 47.7226 | 141.1049 | 16.1401 | 19.7254 | 5.6754 | 141.11 | 290.3932 | 215.9352 | 288.5111 | 192.4412
2012-10-31 09:11 | 24.2164 | 310.0835 | 235.6599 | 308.209 | 211.906 | 82.3164 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.9567 | 47.7212 | 141.0956 | 16.1402 | 19.7447 | 5.6749 | 141.1007 | 290.3388 | 215.9152 | 288.4643 | 192.1613
2012-10-31 09:11 | 24.2171 | 310.0842 | 235.6645 | 308.2326 | 211.9815 | 82.3124 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9566 | 47.7196 | 141.0872 | 16.1401 | 19.7214 | 5.6746 | 141.0924 | 290.3628 | 215.9431 | 288.5112 | 192.2601
2012-10-31 09:11 | 24.2089 | 310.1066 | 235.6838 | 308.2359 | 211.9576 | 82.3251 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9565 | 47.7178 | 141.0761 | 16.1401 | 19.7252 | 5.6755 | 141.0813 | 290.3814 | 215.9586 | 288.5107 | 192.2324
2012-10-31 09:11 | 24.2104 | 310.1387 | 235.6342 | 308.2566 | 211.841 | 82.3233 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9564 | 47.7164 | 141.0685 | 16.14 | 19.7307 | 5.6754 | 141.0737 | 290.408 | 215.9035 | 288.5259 | 192.1103
2012-10-31 09:11 | 24.2007 | 310.1328 | 235.6402 | 308.2162 | 211.9651 | 82.3233 | 0.014445 | 0.35817 | 0.005174 | 24.7954 | 2.9563 | 47.7156 | 141.0637 | 16.1401 | 19.717 | 5.6754 | 141.0689 | 290.4158 | 215.9232 | 288.4992 | 192.2481
2012-10-31 09:12 | 24.2021 | 310.1533 | 235.6966 | 308.2521 | 212.2737 | 82.3332 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9563 | 47.714 | 141.0551 | 16.14 | 19.7264 | 5.6761 | 141.0603 | 290.4269 | 215.9702 | 288.5257 | 192.5473
2012-10-31 09:12 | 24.1917 | 310.1123 | 235.7058 | 308.2417 | 212.2909 | 82.3233 | 0.014452 | 0.35823 | 0.005177 | 24.7874 | 2.9562 | 47.7127 | 141.0483 | 16.1399 | 19.6598 | 5.6754 | 141.0535 | 290.4525 | 216.046 | 288.5819 | 192.6311
2012-10-31 09:12 | 24.2036 | 310.1051 | 235.7609 | 308.2498 | 212.3303 | 82.3152 | 0.014461 | 0.35826 | 0.005181 | 24.774 | 2.9562 | 47.712 | 141.0444 | 16.1399 | 19.6958 | 5.6748 | 141.0495 | 290.4093 | 216.0651 | 288.554 | 192.6345
2012-10-31 09:12 | 24.2014 | 310.1144 | 235.7312 | 308.2476 | 212.0249 | 82.3054 | 0.014452 | 0.35823 | 0.005177 | 24.7874 | 2.956 | 47.7098 | 141.0309 | 16.1399 | 19.6695 | 5.6741 | 141.0361 | 290.4449 | 216.0617 | 288.5781 | 192.3554
2012-10-31 09:12 | 24.2089 | 310.1257 | 235.7544 | 308.2397 | 212.0521 | 82.3274 | 0.014439 | 0.35831 | 0.005174 | 24.8158 | 2.9559 | 47.7079 | 141.0202 | 16.1398 | 19.7011 | 5.6757 | 141.0254 | 290.4246 | 216.0533 | 288.5386 | 192.351
2012-10-31 09:12 | 24.1977 | 310.0954 | 235.7157 | 308.2209 | 212.0724 | 82.3291 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9502 | 47.6126 | 140.4681 | 16.1386 | 19.714 | 5.6758 | 140.4733 | 290.3814 | 216.0017 | 288.5069 | 192.3584
2012-10-31 09:12 | 24.2036 | 310.0974 | 235.7373 | 308.2383 | 212.0114 | 82.3141 | 0.014442 | 0.35821 | 0.005173 | 24.8036 | 2.95 | 47.6073 | 140.4393 | 16.1383 | 19.6918 | 5.6747 | 140.4445 | 290.4056 | 216.0455 | 288.5465 | 192.3196
2012-10-31 09:12 | 24.1909 | 310.0694 | 235.7364 | 308.2562 | 211.8451 | 82.3135 | 0.014426 | 0.35813 | 0.005166 | 24.8251 | 2.9498 | 47.6051 | 140.4271 | 16.1382 | 19.6912 | 5.6747 | 140.4322 | 290.3782 | 216.0452 | 288.565 | 192.1539
2012-10-31 09:12 | 24.1947 | 310.0732 | 235.7245 | 308.2332 | 211.3212 | 82.3106 | 0.014436 | 0.3581 | 0.00517 | 24.8059 | 2.9499 | 47.6057 | 140.4309 | 16.1382 | 19.7592 | 5.6745 | 140.4361 | 290.314 | 215.9653 | 288.474 | 191.562
2012-10-31 09:12 | 24.1954 | 310.0739 | 235.6035 | 308.2454 | 211.5109 | 82.3129 | 0.014436 | 0.35801 | 0.005168 | 24.7999 | 2.9503 | 47.6124 | 140.4712 | 16.1381 | 19.7478 | 5.6747 | 140.4763 | 290.3261 | 215.8557 | 288.4976 | 191.7631
2012-10-31 09:12 | 24.1954 | 310.0701 | 235.6114 | 308.2377 | 212.0386 | 82.31 | 0.014433 | 0.35798 | 0.005167 | 24.803 | 2.9509 | 47.623 | 140.5315 | 16.1384 | 19.7318 | 5.6745 | 140.5367 | 290.3383 | 215.8796 | 288.5059 | 192.3068
2012-10-31 09:12 | 24.1894 | 310.0871 | 235.6172 | 308.2011 | 211.7136 | 82.3239 | 0.014401 | 0.358 | 0.005156 | 24.8592 | 2.9512 | 47.6292 | 140.5653 | 16.1387 | 19.7418 | 5.6754 | 140.5705 | 290.3453 | 215.8754 | 288.4593 | 191.9718
2012-10-31 09:12 | 24.1872 | 310.0696 | 235.5796 | 308.2295 | 211.9832 | 82.3199 | 0.014423 | 0.35795 | 0.005163 | 24.8182 | 2.9516 | 47.6356 | 140.6031 | 16.1387 | 19.7717 | 5.6751 | 140.6083 | 290.2979 | 215.8079 | 288.4578 | 192.2115
2012-10-31 09:12 | 24.1835 | 310.085 | 235.5171 | 308.1914 | 211.7904 | 82.321 | 0.01443 | 0.35798 | 0.005166 | 24.8082 | 2.9559 | 47.7073 | 141.0193 | 16.1396 | 19.768 | 5.6752 | 141.0244 | 290.317 | 215.7491 | 288.4234 | 192.0224
2012-10-31 09:12 | 24.1812 | 310.0483 | 235.554 | 308.1738 | 212.0441 | 82.3152 | 0.014433 | 0.35803 | 0.005167 | 24.8061 | 2.9573 | 47.7314 | 141.1562 | 16.1402 | 19.7457 | 5.6748 | 141.1614 | 290.3026 | 215.8083 | 288.4281 | 192.2984
2012-10-31 09:12 | 24.1767 | 310.0514 | 235.5613 | 308.2037 | 212.1617 | 82.3291 | 0.01443 | 0.35797 | 0.005165 | 24.8072 | 2.9581 | 47.7444 | 141.231 | 16.1404 | 19.7211 | 5.6758 | 141.2362 | 290.3303 | 215.8402 | 288.4826 | 192.4406
2012-10-31 09:12 | 24.1805 | 310.0896 | 235.5926 | 308.196 | 211.9568 | 82.328 | 0.014423 | 0.35798 | 0.005163 | 24.8202 | 2.9586 | 47.7544 | 141.2877 | 16.1407 | 19.7409 | 5.6757 | 141.2929 | 290.3487 | 215.8517 | 288.4551 | 192.2159
2012-10-31 09:12 | 24.1835 | 310.1003 | 235.6152 | 308.199 | 212.1606 | 82.332 | 0.014417 | 0.35795 | 0.005161 | 24.8285 | 2.959 | 47.7599 | 141.3199 | 16.1408 | 19.772 | 5.676 | 141.325 | 290.3283 | 215.8432 | 288.427 | 192.3886
2012-10-31 09:12 | 24.179 | 310.0728 | 235.6421 | 308.2022 | 212.2545 | 82.3407 | 0.014436 | 0.35807 | 0.005169 | 24.8039 | 2.9592 | 47.7637 | 141.3409 | 16.1409 | 19.7956 | 5.6766 | 141.346 | 290.2772 | 215.8465 | 288.4066 | 192.4589
2012-10-31 09:12 | 24.1827 | 310.0957 | 235.6811 | 308.1944 | 212.3606 | 82.332 | 0.014426 | 0.35808 | 0.005166 | 24.8221 | 2.9592 | 47.7652 | 141.349 | 16.141 | 19.7672 | 5.676 | 141.3541 | 290.3285 | 215.9139 | 288.4272 | 192.5934
2012-10-31 09:12 | 24.1797 | 310.0927 | 235.7134 | 308.1914 | 212.145 | 82.3285 | 0.014436 | 0.35813 | 0.00517 | 24.8079 | 2.9592 | 47.7652 | 141.3483 | 16.1411 | 19.7161 | 5.6757 | 141.3535 | 290.3766 | 215.9973 | 288.4753 | 192.4289
2012-10-31 09:12 | 24.176 | 310.0775 | 235.7294 | 308.2375 | 211.6766 | 82.3361 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9593 | 47.7653 | 141.3499 | 16.141 | 19.7445 | 5.6763 | 141.3551 | 290.333 | 215.9849 | 288.493 | 191.9321
2012-10-31 09:12 | 24.1805 | 310.0858 | 235.6279 | 308.196 | 211.9213 | 82.3366 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9592 | 47.7648 | 141.3461 | 16.1411 | 19.749 | 5.6763 | 141.3513 | 290.3368 | 215.8789 | 288.447 | 192.1723
2012-10-31 09:13 | 24.1685 | 310.0891 | 235.6434 | 308.1764 | 212.2874 | 82.3303 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.9591 | 47.7635 | 141.3381 | 16.1411 | 19.7289 | 5.6759 | 141.3433 | 290.3602 | 215.9145 | 288.4475 | 192.5585
2012-10-31 09:13 | 24.1677 | 310.0883 | 235.7054 | 308.1794 | 212.3378 | 82.3349 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.959 | 47.7611 | 141.3231 | 16.1412 | 19.7643 | 5.6762 | 141.3283 | 290.324 | 215.9411 | 288.4151 | 192.5735
2012-10-31 09:13 | 24.1692 | 310.0592 | 235.7265 | 308.2 | 212.2447 | 82.3401 | 0.01443 | 0.35816 | 0.005168 | 24.8202 | 2.9588 | 47.7594 | 141.3129 | 16.1412 | 19.7577 | 5.6765 | 141.318 | 290.3015 | 215.9688 | 288.4423 | 192.487
2012-10-31 09:13 | 24.17 | 310.0485 | 235.7665 | 308.1817 | 212.0014 | 82.343 | 0.014448 | 0.3582 | 0.005175 | 24.7923 | 2.9588 | 47.7588 | 141.3093 | 16.1412 | 19.7545 | 5.6767 | 141.3145 | 290.294 | 216.012 | 288.4272 | 192.2469
2012-10-31 09:13 | 24.1685 | 310.0279 | 235.7062 | 308.2147 | 211.8503 | 82.3407 | 0.014433 | 0.35817 | 0.005169 | 24.816 | 2.9587 | 47.7565 | 141.2964 | 16.1411 | 19.7931 | 5.6766 | 141.3016 | 290.2348 | 215.9131 | 288.4216 | 192.0572
2012-10-31 09:13 | 24.1685 | 310.0356 | 235.7258 | 308.2223 | 211.9133 | 82.3493 | 0.014445 | 0.3582 | 0.005174 | 24.7974 | 2.9586 | 47.7552 | 141.2893 | 16.1411 | 19.7972 | 5.6772 | 141.2944 | 290.2384 | 215.9286 | 288.4251 | 192.1161
2012-10-31 09:13 | 24.1625 | 310.041 | 235.7316 | 308.2125 | 212.0057 | 82.3285 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9585 | 47.7531 | 141.2764 | 16.1411 | 19.7871 | 5.6757 | 141.2816 | 290.2539 | 215.9445 | 288.4254 | 192.2186
2012-10-31 09:13 | 24.1603 | 310.0618 | 235.6783 | 308.2065 | 212.098 | 82.3361 | 0.01443 | 0.3582 | 0.005169 | 24.8232 | 2.9584 | 47.7524 | 141.2722 | 16.1411 | 19.809 | 5.6763 | 141.2773 | 290.2528 | 215.8693 | 288.3975 | 192.289
2012-10-31 09:13 | 24.1565 | 310.0809 | 235.7452 | 308.2141 | 212.1021 | 82.3285 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9583 | 47.7501 | 141.2597 | 16.141 | 19.7932 | 5.6757 | 141.2649 | 290.2877 | 215.952 | 288.4209 | 192.3089
2012-10-31 09:13 | 24.1603 | 310.035 | 235.749 | 308.2371 | 212.1295 | 82.3343 | 0.01442 | 0.35816 | 0.005165 | 24.8374 | 2.9582 | 47.7482 | 141.2482 | 16.141 | 19.7769 | 5.6761 | 141.2534 | 290.2581 | 215.9721 | 288.4602 | 192.3526
2012-10-31 09:13 | 24.1618 | 310.0518 | 235.7819 | 308.25 | 212.261 | 82.3303 | 0.014423 | 0.35818 | 0.005166 | 24.8342 | 2.9581 | 47.7467 | 141.2392 | 16.141 | 19.7824 | 5.6759 | 141.2444 | 290.2694 | 215.9995 | 288.4676 | 192.4786
2012-10-31 09:13 | 24.1655 | 310.0593 | 235.7777 | 308.2346 | 212.3277 | 82.3407 | 0.01443 | 0.35817 | 0.005168 | 24.8212 | 2.9581 | 47.7461 | 141.2366 | 16.1409 | 19.8142 | 5.6766 | 141.2418 | 290.2451 | 215.9635 | 288.4204 | 192.5135
2012-10-31 09:13 | 24.1603 | 310.0656 | 235.8118 | 308.2332 | 212.3973 | 82.3372 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.958 | 47.7445 | 141.2264 | 16.141 | 19.797 | 5.6763 | 141.2315 | 290.2686 | 216.0148 | 288.4362 | 192.6003
2012-10-31 09:13 | 24.167 | 310.0838 | 235.846 | 308.2552 | 212.5143 | 82.3337 | 0.014423 | 0.3582 | 0.005166 | 24.8353 | 2.9578 | 47.7423 | 141.2132 | 16.141 | 19.7916 | 5.6761 | 141.2184 | 290.2922 | 216.0544 | 288.4636 | 192.7227
2012-10-31 09:13 | 24.1573 | 310.0664 | 235.8991 | 308.2149 | 212.5085 | 82.3268 | 0.014445 | 0.3582 | 0.005174 | 24.7974 | 2.9577 | 47.7404 | 141.2026 | 16.141 | 19.7378 | 5.6756 | 141.2077 | 290.3286 | 216.1613 | 288.4771 | 192.7707
2012-10-31 09:13 | 24.1618 | 310.0824 | 235.935 | 308.2347 | 212.2216 | 82.332 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9577 | 47.7395 | 141.1973 | 16.141 | 19.7985 | 5.676 | 141.2024 | 290.2839 | 216.1365 | 288.4362 | 192.4231
2012-10-31 09:13 | 24.1715 | 310.0959 | 235.8897 | 308.275 | 212.1604 | 82.3395 | 0.01443 | 0.35817 | 0.005168 | 24.8212 | 2.9576 | 47.7384 | 141.1913 | 16.1409 | 19.7961 | 5.6765 | 141.1964 | 290.2998 | 216.0936 | 288.4789 | 192.3643
2012-10-31 09:13 | 24.1648 | 310.0892 | 235.9066 | 308.2607 | 212.1852 | 82.3389 | 0.014445 | 0.35823 | 0.005175 | 24.7994 | 2.9575 | 47.7361 | 141.1783 | 16.1408 | 19.7814 | 5.6764 | 141.1835 | 290.3078 | 216.1252 | 288.4793 | 192.4038
2012-10-31 09:13 | 24.1677 | 310.0845 | 235.8584 | 308.2636 | 212.0463 | 82.3297 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9573 | 47.7336 | 141.1622 | 16.141 | 19.8004 | 5.6758 | 141.1673 | 290.2841 | 216.058 | 288.4632 | 192.2459
2012-10-31 09:13 | 24.1685 | 310.1312 | 235.8592 | 308.2606 | 212.1495 | 82.3314 | 0.014433 | 0.35824 | 0.005171 | 24.821 | 2.9571 | 47.7295 | 141.1396 | 16.1408 | 19.7972 | 5.6759 | 141.1448 | 290.334 | 216.062 | 288.4634 | 192.3523
2012-10-31 09:13 | 24.1625 | 310.0869 | 235.8729 | 308.2814 | 212.0648 | 82.3239 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.957 | 47.7292 | 141.1372 | 16.1409 | 19.7751 | 5.6754 | 141.1424 | 290.3118 | 216.0978 | 288.5063 | 192.2897
2012-10-31 09:13 | 24.167 | 310.0876 | 235.846 | 308.2973 | 212.1323 | 82.3222 | 0.014433 | 0.35824 | 0.005171 | 24.821 | 2.957 | 47.7279 | 141.1302 | 16.1408 | 19.7395 | 5.6753 | 141.1354 | 290.3481 | 216.1065 | 288.5578 | 192.3928
2012-10-31 09:14 | 24.1662 | 310.0906 | 235.8491 | 308.2736 | 212.3166 | 82.343 | 0.014426 | 0.35831 | 0.005169 | 24.8381 | 2.9569 | 47.7275 | 141.1269 | 16.1409 | 19.7748 | 5.6767 | 141.1321 | 290.3158 | 216.0743 | 288.4988 | 192.5418
2012-10-31 09:14 | 24.1745 | 310.141 | 235.9045 | 308.301 | 212.317 | 82.3395 | 0.01443 | 0.35827 | 0.00517 | 24.8282 | 2.9567 | 47.7242 | 141.1079 | 16.1409 | 19.743 | 5.6765 | 141.1131 | 290.398 | 216.1615 | 288.558 | 192.574
2012-10-31 09:14 | 24.176 | 310.131 | 235.9021 | 308.2987 | 212.0822 | 82.3309 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9566 | 47.7219 | 141.0951 | 16.1407 | 19.7485 | 5.6759 | 141.1002 | 290.3825 | 216.1536 | 288.5502 | 192.3337
2012-10-31 09:14 | 24.1685 | 310.1159 | 235.8592 | 308.2912 | 211.9133 | 82.3378 | 0.014423 | 0.35824 | 0.005167 | 24.8382 | 2.9566 | 47.7215 | 141.093 | 16.1407 | 19.7209 | 5.6764 | 141.0982 | 290.395 | 216.1383 | 288.5703 | 192.1924
2012-10-31 09:14 | 24.1752 | 310.1417 | 235.8777 | 308.3017 | 211.8609 | 82.332 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9565 | 47.7204 | 141.0873 | 16.1406 | 19.7637 | 5.676 | 141.0924 | 290.378 | 216.114 | 288.538 | 192.0972
2012-10-31 09:14 | 24.1782 | 310.1218 | 235.7983 | 308.3085 | 211.9899 | 82.3303 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.9565 | 47.7191 | 141.0798 | 16.1406 | 19.7106 | 5.6759 | 141.0849 | 290.4112 | 216.0877 | 288.5979 | 192.2793
2012-10-31 09:14 | 24.1775 | 310.1325 | 235.7858 | 308.2734 | 212.194 | 82.3453 | 0.014436 | 0.35826 | 0.005172 | 24.8169 | 2.9564 | 47.7182 | 141.0743 | 16.1406 | 19.6818 | 5.6769 | 141.0795 | 290.4507 | 216.104 | 288.5916 | 192.5122
2012-10-31 09:14 | 24.1737 | 310.1517 | 235.7977 | 308.3155 | 212.1784 | 82.3378 | 0.014426 | 0.35821 | 0.005168 | 24.8311 | 2.9562 | 47.7157 | 141.0585 | 16.1407 | 19.7101 | 5.6764 | 141.0637 | 290.4416 | 216.0876 | 288.6054 | 192.4683
2012-10-31 09:14 | 24.1677 | 310.1533 | 235.7956 | 308.2712 | 212.3771 | 82.3378 | 0.014426 | 0.3583 | 0.005169 | 24.8371 | 2.9561 | 47.7138 | 141.0475 | 16.1407 | 19.6599 | 5.6764 | 141.0527 | 290.4934 | 216.1357 | 288.6113 | 192.7172
2012-10-31 09:14 | 24.1752 | 310.1302 | 235.8385 | 308.3438 | 212.2074 | 82.3389 | 0.01443 | 0.35833 | 0.005171 | 24.8322 | 2.9561 | 47.7125 | 141.0407 | 16.1406 | 19.6995 | 5.6764 | 141.0459 | 290.4307 | 216.139 | 288.6443 | 192.5079
2012-10-31 09:14 | 24.179 | 310.134 | 235.8383 | 308.2902 | 212.0458 | 82.3401 | 0.014433 | 0.35831 | 0.005172 | 24.8261 | 2.956 | 47.7113 | 141.0335 | 16.1406 | 19.6793 | 5.6765 | 141.0387 | 290.4547 | 216.159 | 288.6109 | 192.3665
2012-10-31 09:14 | 24.1805 | 310.1585 | 235.7849 | 308.3414 | 211.8111 | 82.347 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9559 | 47.7092 | 141.0223 | 16.1405 | 19.7129 | 5.677 | 141.0275 | 290.4456 | 216.072 | 288.6285 | 192.0982
2012-10-31 09:14 | 24.1745 | 310.164 | 235.7396 | 308.301 | 211.8917 | 82.3413 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9557 | 47.7068 | 141.0077 | 16.1405 | 19.6948 | 5.6766 | 141.0129 | 290.4692 | 216.0448 | 288.6062 | 192.1969
2012-10-31 09:14 | 24.1827 | 310.1607 | 235.7675 | 308.2939 | 212.2071 | 82.3511 | 0.01442 | 0.35829 | 0.005166 | 24.8465 | 2.9557 | 47.7068 | 141.0078 | 16.1405 | 19.683 | 5.6773 | 141.013 | 290.4777 | 216.0845 | 288.6109 | 192.5241
2012-10-31 09:14 | 24.1864 | 310.195 | 235.7751 | 308.3206 | 212.2423 | 82.3378 | 0.01443 | 0.3582 | 0.005169 | 24.8232 | 2.9556 | 47.7048 | 140.9968 | 16.1404 | 19.7027 | 5.6764 | 141.002 | 290.4923 | 216.0724 | 288.6179 | 192.5396
2012-10-31 09:14 | 24.1849 | 310.1782 | 235.805 | 308.3076 | 211.9021 | 82.3482 | 0.014439 | 0.35827 | 0.005173 | 24.8127 | 2.9556 | 47.7034 | 140.9896 | 16.1403 | 19.7253 | 5.6771 | 140.9948 | 290.4529 | 216.0797 | 288.5823 | 192.1768
2012-10-31 09:14 | 24.1797 | 310.1806 | 235.737 | 308.2947 | 211.9599 | 82.3349 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9495 | 47.602 | 140.4024 | 16.139 | 19.7 | 5.6762 | 140.4076 | 290.4806 | 216.037 | 288.5947 | 192.2599
2012-10-31 09:14 | 24.1842 | 310.1507 | 235.7179 | 308.3031 | 212.1574 | 82.3256 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9498 | 47.6065 | 140.4315 | 16.1387 | 19.6523 | 5.6755 | 140.4367 | 290.4984 | 216.0656 | 288.6508 | 192.5051
2012-10-31 09:14 | 24.1775 | 310.1249 | 235.6641 | 308.281 | 211.4143 | 82.3303 | 0.01442 | 0.35807 | 0.005163 | 24.8314 | 2.9495 | 47.6012 | 140.4016 | 16.1385 | 19.6938 | 5.6759 | 140.4067 | 290.4311 | 215.9703 | 288.5872 | 191.7205
2012-10-31 09:15 | 24.1782 | 310.1294 | 235.5392 | 308.2703 | 211.4543 | 82.3112 | 0.01442 | 0.35803 | 0.005163 | 24.8284 | 2.9502 | 47.6126 | 140.4682 | 16.1386 | 19.7346 | 5.6745 | 140.4734 | 290.3948 | 215.8046 | 288.5357 | 191.7197
2012-10-31 09:15 | 24.1737 | 310.1096 | 235.4759 | 308.2887 | 211.7137 | 82.3176 | 0.014423 | 0.35797 | 0.005163 | 24.8192 | 2.9529 | 47.6569 | 140.7243 | 16.1392 | 19.7141 | 5.675 | 140.7294 | 290.3955 | 215.7618 | 288.5746 | 191.9996
2012-10-31 09:15 | 24.1685 | 310.1235 | 235.4864 | 308.2644 | 212.3307 | 82.3268 | 0.014411 | 0.35794 | 0.005158 | 24.8379 | 2.9572 | 47.7311 | 141.1514 | 16.1405 | 19.745 | 5.6756 | 141.1566 | 290.3785 | 215.7414 | 288.5194 | 192.5857
2012-10-31 09:15 | 24.1692 | 310.1472 | 235.5695 | 308.2651 | 212.481 | 82.3216 | 0.01443 | 0.358 | 0.005166 | 24.8092 | 2.958 | 47.7437 | 141.2237 | 16.1408 | 19.7577 | 5.6753 | 141.2289 | 290.3895 | 215.8118 | 288.5074 | 192.7233
2012-10-31 09:15 | 24.1588 | 310.1062 | 235.6062 | 308.2623 | 212.3564 | 82.3332 | 0.014423 | 0.35803 | 0.005164 | 24.8233 | 2.9586 | 47.7539 | 141.2828 | 16.1409 | 19.7594 | 5.6761 | 141.288 | 290.3468 | 215.8468 | 288.5029 | 192.597
2012-10-31 09:15 | 24.1633 | 310.1183 | 235.6382 | 308.2286 | 211.9041 | 82.3361 | 0.014433 | 0.35804 | 0.005168 | 24.807 | 2.9589 | 47.7597 | 141.3153 | 16.1411 | 19.7358 | 5.6763 | 141.3204 | 290.3825 | 215.9024 | 288.4928 | 192.1683
2012-10-31 09:15 | 24.161 | 310.1313 | 235.6594 | 308.2416 | 212.1893 | 82.3424 | 0.014423 | 0.35805 | 0.005164 | 24.8252 | 2.959 | 47.7624 | 141.3309 | 16.1412 | 19.7696 | 5.6767 | 141.336 | 290.3617 | 215.8898 | 288.472 | 192.4197
2012-10-31 09:15 | 24.1595 | 310.1184 | 235.6579 | 308.2057 | 212.1996 | 82.3459 | 0.014433 | 0.35813 | 0.005169 | 24.8131 | 2.9591 | 47.7636 | 141.3378 | 16.1412 | 19.7801 | 5.6769 | 141.343 | 290.3383 | 215.8778 | 288.4256 | 192.4195
2012-10-31 09:15 | 24.1543 | 310.1514 | 235.7548 | 308.2081 | 212.3165 | 82.3378 | 0.014442 | 0.35813 | 0.005172 | 24.7976 | 2.9591 | 47.7639 | 141.3403 | 16.1411 | 19.7709 | 5.6764 | 141.3455 | 290.3805 | 215.9839 | 288.4372 | 192.5456
2012-10-31 09:15 | 24.1461 | 310.1509 | 235.8133 | 308.2803 | 212.2374 | 82.3366 | 0.014436 | 0.35814 | 0.00517 | 24.8089 | 2.9591 | 47.7631 | 141.3339 | 16.1413 | 19.7587 | 5.6763 | 141.339 | 290.3922 | 216.0546 | 288.5216 | 192.4787
2012-10-31 09:15 | 24.1401 | 310.164 | 235.7955 | 308.2283 | 212.255 | 82.3418 | 0.014426 | 0.35816 | 0.005167 | 24.8271 | 2.959 | 47.7619 | 141.3266 | 16.1413 | 19.7768 | 5.6766 | 141.3317 | 290.3872 | 216.0187 | 288.4515 | 192.4782
2012-10-31 09:15 | 24.1483 | 310.1607 | 235.8626 | 308.2251 | 212.405 | 82.3499 | 0.01442 | 0.35818 | 0.005165 | 24.8394 | 2.9589 | 47.7613 | 141.3227 | 16.1413 | 19.7569 | 5.6772 | 141.3279 | 290.4038 | 216.1057 | 288.4682 | 192.6481
2012-10-31 09:15 | 24.1378 | 310.1884 | 235.8482 | 308.2107 | 212.2291 | 82.3401 | 0.014426 | 0.35813 | 0.005166 | 24.8251 | 2.9589 | 47.7604 | 141.3178 | 16.1413 | 19.7785 | 5.6765 | 141.323 | 290.4099 | 216.0697 | 288.4322 | 192.4506
2012-10-31 09:15 | 24.1311 | 310.1894 | 235.8493 | 308.2155 | 212.1791 | 82.3372 | 0.014417 | 0.35817 | 0.005164 | 24.8436 | 2.9588 | 47.7589 | 141.3101 | 16.1412 | 19.8039 | 5.6763 | 141.3153 | 290.3855 | 216.0454 | 288.4116 | 192.3752
2012-10-31 09:15 | 24.1318 | 310.1939 | 235.8696 | 308.2162 | 212.3176 | 82.3395 | 0.014445 | 0.35823 | 0.005175 | 24.7994 | 2.9587 | 47.7572 | 141.3001 | 16.1412 | 19.7805 | 5.6765 | 141.3053 | 290.4134 | 216.0891 | 288.4357 | 192.5371
2012-10-31 09:15 | 24.1274 | 310.1857 | 235.8888 | 308.2386 | 212.1202 | 82.3424 | 0.014423 | 0.35818 | 0.005166 | 24.8342 | 2.9587 | 47.7571 | 141.2994 | 16.1412 | 19.7721 | 5.6767 | 141.3045 | 290.4136 | 216.1167 | 288.4665 | 192.3481
2012-10-31 09:15 | 24.1191 | 310.1353 | 235.8491 | 308.2494 | 212.1159 | 82.3465 | 0.014452 | 0.35829 | 0.005178 | 24.7914 | 2.9586 | 47.7553 | 141.2889 | 16.1412 | 19.7397 | 5.677 | 141.2941 | 290.3956 | 216.1094 | 288.5097 | 192.3762
2012-10-31 09:15 | 24.1221 | 310.1651 | 235.8207 | 308.218 | 212.2134 | 82.3534 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.9585 | 47.7531 | 141.2754 | 16.1412 | 19.7548 | 5.6774 | 141.2806 | 290.4103 | 216.0659 | 288.4632 | 192.4586
2012-10-31 09:15 | 24.1169 | 310.1369 | 235.8822 | 308.2243 | 212.3303 | 82.3401 | 0.01443 | 0.35827 | 0.00517 | 24.8282 | 2.9583 | 47.7515 | 141.2654 | 16.1413 | 19.7255 | 5.6765 | 141.2706 | 290.4114 | 216.1567 | 288.4988 | 192.6048
2012-10-31 09:16 | 24.1176 | 310.1721 | 235.879 | 308.2403 | 212.2916 | 82.3395 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9582 | 47.7496 | 141.2543 | 16.1413 | 19.7743 | 5.6765 | 141.2595 | 290.3978 | 216.1047 | 288.466 | 192.5173
2012-10-31 09:16 | 24.1139 | 310.1837 | 235.8871 | 308.2519 | 212.2761 | 82.3511 | 0.014442 | 0.35827 | 0.005174 | 24.8076 | 2.9581 | 47.7473 | 141.2419 | 16.1411 | 19.7947 | 5.6773 | 141.247 | 290.389 | 216.0924 | 288.4572 | 192.4814
2012-10-31 09:16 | 24.1221 | 310.1689 | 235.907 | 308.2869 | 212.4379 | 82.3436 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.958 | 47.7451 | 141.2287 | 16.1411 | 19.7708 | 5.6768 | 141.2339 | 290.3981 | 216.1362 | 288.5161 | 192.6671
2012-10-31 09:16 | 24.1236 | 310.1245 | 235.9517 | 308.2118 | 212.4433 | 82.3441 | 0.01443 | 0.35831 | 0.00517 | 24.8313 | 2.9579 | 47.7433 | 141.2189 | 16.1411 | 19.7803 | 5.6768 | 141.2241 | 290.3442 | 216.1714 | 288.4315 | 192.663
2012-10-31 09:16 | 24.1072 | 310.1617 | 235.9432 | 308.2796 | 212.5057 | 82.3447 | 0.014452 | 0.35824 | 0.005177 | 24.7884 | 2.9577 | 47.7411 | 141.2059 | 16.1411 | 19.7399 | 5.6768 | 141.211 | 290.4218 | 216.2033 | 288.5397 | 192.7658
2012-10-31 09:16 | 24.1191 | 310.1583 | 235.9904 | 308.2494 | 212.2616 | 82.3522 | 0.014445 | 0.3582 | 0.005174 | 24.7974 | 2.9577 | 47.7394 | 141.1967 | 16.141 | 19.7598 | 5.6774 | 141.2019 | 290.3985 | 216.2306 | 288.4896 | 192.5018
2012-10-31 09:16 | 24.1191 | 310.1965 | 235.9825 | 308.238 | 212.3522 | 82.3424 | 0.014445 | 0.3582 | 0.005174 | 24.7974 | 2.9576 | 47.7377 | 141.1871 | 16.1409 | 19.7598 | 5.6767 | 141.1923 | 290.4367 | 216.2227 | 288.4782 | 192.5924
2012-10-31 09:16 | 24.1184 | 310.1729 | 235.9426 | 308.2832 | 212.3278 | 82.3574 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9575 | 47.7368 | 141.1811 | 16.141 | 19.7511 | 5.6777 | 141.1863 | 290.4218 | 216.1915 | 288.5321 | 192.5767
2012-10-31 09:16 | 24.1266 | 310.1887 | 236.0018 | 308.2837 | 212.3675 | 82.3413 | 0.014452 | 0.35829 | 0.005178 | 24.7914 | 2.9574 | 47.7361 | 141.1766 | 16.141 | 19.8074 | 5.6766 | 141.1818 | 290.3813 | 216.1944 | 288.4763 | 192.5601
2012-10-31 09:16 | 24.1191 | 310.1621 | 235.9747 | 308.2647 | 212.4349 | 82.3436 | 0.014442 | 0.35829 | 0.005174 | 24.8086 | 2.9573 | 47.7341 | 141.1664 | 16.1409 | 19.8039 | 5.6768 | 141.1716 | 290.3582 | 216.1708 | 288.4608 | 192.631
2012-10-31 09:16 | 24.1274 | 310.1933 | 236.0183 | 308.2883 | 212.4038 | 82.3476 | 0.01443 | 0.35826 | 0.00517 | 24.8272 | 2.9572 | 47.7324 | 141.1559 | 16.1409 | 19.7841 | 5.677 | 141.1611 | 290.4092 | 216.2342 | 288.5042 | 192.6197
2012-10-31 09:16 | 24.1229 | 310.2156 | 236.0138 | 308.2494 | 212.1512 | 82.3476 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.9571 | 47.7302 | 141.143 | 16.1409 | 19.7395 | 5.677 | 141.1482 | 290.4761 | 216.2743 | 288.5099 | 192.4117
2012-10-31 09:16 | 24.1251 | 310.1796 | 235.9728 | 308.2593 | 212.1967 | 82.3557 | 0.014442 | 0.3583 | 0.005175 | 24.8096 | 2.957 | 47.7271 | 141.1267 | 16.1407 | 19.7698 | 5.6776 | 141.1319 | 290.4098 | 216.203 | 288.4895 | 192.4269
2012-10-31 09:16 | 24.1274 | 310.1857 | 235.9751 | 308.3075 | 212.2581 | 82.3615 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.957 | 47.7273 | 141.1281 | 16.1406 | 19.7801 | 5.678 | 141.1333 | 290.4056 | 216.195 | 288.5274 | 192.478
2012-10-31 09:16 | 24.1304 | 310.1619 | 235.931 | 308.2875 | 212.2296 | 82.3563 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.9569 | 47.7254 | 141.1175 | 16.1406 | 19.7631 | 5.6776 | 141.1226 | 290.3988 | 216.1679 | 288.5244 | 192.4665
2012-10-31 09:16 | 24.1214 | 310.1529 | 235.9691 | 308.3053 | 212.1812 | 82.3488 | 0.014433 | 0.35827 | 0.005171 | 24.823 | 2.9568 | 47.7235 | 141.1072 | 16.1404 | 19.7862 | 5.6771 | 141.1124 | 290.3667 | 216.1829 | 288.5191 | 192.395
2012-10-31 09:16 | 24.1236 | 310.1857 | 235.9674 | 308.3228 | 212.1676 | 82.3609 | 0.014445 | 0.35821 | 0.005174 | 24.7984 | 2.9566 | 47.7215 | 141.0942 | 16.1405 | 19.7402 | 5.678 | 141.0994 | 290.4455 | 216.2272 | 288.5826 | 192.4274
2012-10-31 09:16 | 24.1326 | 310.2062 | 235.9489 | 308.2935 | 212.0861 | 82.3418 | 0.014445 | 0.35827 | 0.005175 | 24.8024 | 2.9566 | 47.7204 | 141.0888 | 16.1404 | 19.7813 | 5.6766 | 141.0939 | 290.4249 | 216.1676 | 288.5122 | 192.3048
2012-10-31 09:16 | 24.1281 | 310.1749 | 235.9209 | 308.3503 | 211.9871 | 82.3499 | 0.014426 | 0.35827 | 0.005168 | 24.8351 | 2.9565 | 47.7193 | 141.0828 | 16.1404 | 19.7728 | 5.6772 | 141.0879 | 290.4021 | 216.1481 | 288.5775 | 192.2143
2012-10-31 09:16 | 24.1296 | 310.1573 | 235.8714 | 308.3135 | 212.0161 | 82.3465 | 0.014417 | 0.35821 | 0.005164 | 24.8466 | 2.9564 | 47.7177 | 141.0731 | 16.1404 | 19.7262 | 5.677 | 141.0782 | 290.4311 | 216.1452 | 288.5873 | 192.2899
2012-10-31 09:16 | 24.1296 | 310.1955 | 235.8439 | 308.2982 | 212.1303 | 82.3551 | 0.014442 | 0.35827 | 0.005174 | 24.8076 | 2.9563 | 47.7157 | 141.0622 | 16.1403 | 19.7623 | 5.6776 | 141.0674 | 290.4332 | 216.0816 | 288.5359 | 192.368
2012-10-31 09:16 | 24.1304 | 310.1925 | 235.8486 | 308.3143 | 212.1114 | 82.3569 | 0.014452 | 0.35833 | 0.005179 | 24.7944 | 2.9562 | 47.7147 | 141.0561 | 16.1403 | 19.7189 | 5.6777 | 141.0613 | 290.4736 | 216.1297 | 288.5954 | 192.3925
2012-10-31 09:16 | 24.1371 | 310.1648 | 235.8632 | 308.2904 | 212.3426 | 82.3476 | 0.014452 | 0.35829 | 0.005178 | 24.7914 | 2.9562 | 47.7131 | 141.0474 | 16.1403 | 19.7377 | 5.677 | 141.0525 | 290.4271 | 216.1255 | 288.5527 | 192.6049
2012-10-31 09:17 | 24.1333 | 310.1878 | 235.8947 | 308.3134 | 212.4648 | 82.3586 | 0.014452 | 0.35829 | 0.005178 | 24.7914 | 2.9561 | 47.7121 | 141.0402 | 16.1404 | 19.7459 | 5.6778 | 141.0454 | 290.4419 | 216.1488 | 288.5675 | 192.7189
2012-10-31 09:17 | 24.1461 | 310.1394 | 235.9546 | 308.307 | 212.3083 | 82.3626 | 0.014436 | 0.3583 | 0.005172 | 24.8199 | 2.9559 | 47.71 | 141.0276 | 16.1404 | 19.7667 | 5.6781 | 141.0327 | 290.3727 | 216.1879 | 288.5403 | 192.5416
2012-10-31 09:17 | 24.1468 | 310.1324 | 235.9788 | 308.3154 | 212.3681 | 82.3586 | 0.014439 | 0.3583 | 0.005173 | 24.8147 | 2.9557 | 47.7053 | 141.0007 | 16.1403 | 19.7955 | 5.6778 | 141.0059 | 290.3369 | 216.1833 | 288.5199 | 192.5726
2012-10-31 09:17 | 24.1416 | 310.1578 | 235.9697 | 308.3217 | 212.4022 | 82.3372 | 0.014452 | 0.35836 | 0.005179 | 24.7964 | 2.9556 | 47.7039 | 140.9919 | 16.1403 | 19.7743 | 5.6763 | 140.9971 | 290.3835 | 216.1954 | 288.5474 | 192.6279
2012-10-31 09:17 | 24.1423 | 310.1815 | 236.0646 | 308.3147 | 212.3163 | 82.358 | 0.014448 | 0.35831 | 0.005177 | 24.8003 | 2.9556 | 47.7037 | 140.9918 | 16.1402 | 19.8151 | 5.6778 | 140.997 | 290.3664 | 216.2495 | 288.4996 | 192.5012
2012-10-31 09:17 | 24.1386 | 310.1701 | 236.0295 | 308.2919 | 212.3599 | 82.3638 | 0.014433 | 0.35833 | 0.005172 | 24.8271 | 2.9543 | 47.6827 | 140.8693 | 16.1401 | 19.8034 | 5.6782 | 140.8745 | 290.3667 | 216.2261 | 288.4885 | 192.5565
2012-10-31 09:17 | 24.1498 | 310.1278 | 236.0486 | 308.3031 | 212.3474 | 82.3563 | 0.014445 | 0.35833 | 0.005176 | 24.8064 | 2.9499 | 47.6074 | 140.4366 | 16.1387 | 19.8146 | 5.6776 | 140.4417 | 290.3132 | 216.234 | 288.4885 | 192.5328
2012-10-31 09:17 | 24.1438 | 310.1562 | 236.0465 | 308.278 | 212.18 | 82.3493 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9497 | 47.6034 | 140.4153 | 16.1384 | 19.8126 | 5.6772 | 140.4205 | 290.3436 | 216.2339 | 288.4654 | 192.3674
2012-10-31 09:17 | 24.1505 | 310.1629 | 235.9786 | 308.3382 | 212.0173 | 82.3326 | 0.014452 | 0.35814 | 0.005176 | 24.7814 | 2.9494 | 47.5995 | 140.3918 | 16.1385 | 19.8393 | 5.676 | 140.397 | 290.3236 | 216.1393 | 288.4989 | 192.178
2012-10-31 09:17 | 24.1416 | 310.1158 | 236.0011 | 308.3255 | 212.1187 | 82.3343 | 0.014417 | 0.35808 | 0.005162 | 24.8376 | 2.9497 | 47.6027 | 140.4115 | 16.1384 | 19.8224 | 5.6761 | 140.4167 | 290.2934 | 216.1787 | 288.5031 | 192.2963
2012-10-31 09:17 | 24.1483 | 310.1225 | 235.9332 | 308.3016 | 211.582 | 82.3332 | 0.01442 | 0.35803 | 0.005163 | 24.8284 | 2.95 | 47.6096 | 140.4507 | 16.1386 | 19.8331 | 5.6761 | 140.4559 | 290.2894 | 216.1001 | 288.4685 | 191.7489
2012-10-31 09:17 | 24.1416 | 310.1005 | 235.8402 | 308.3064 | 211.3626 | 82.3389 | 0.014411 | 0.35801 | 0.005159 | 24.8429 | 2.9505 | 47.6174 | 140.4954 | 16.1388 | 19.8184 | 5.6764 | 140.5005 | 290.2821 | 216.0218 | 288.488 | 191.5442
2012-10-31 09:17 | 24.1356 | 310.0792 | 235.6968 | 308.308 | 210.9549 | 82.3337 | 0.014414 | 0.358 | 0.00516 | 24.8368 | 2.951 | 47.6265 | 140.5479 | 16.1388 | 19.7963 | 5.6761 | 140.5531 | 290.2829 | 215.9005 | 288.5117 | 191.1586
2012-10-31 09:17 | 24.1363 | 310.0875 | 235.5562 | 308.2819 | 211.2155 | 82.3349 | 0.014423 | 0.35791 | 0.005162 | 24.8152 | 2.9516 | 47.6366 | 140.6061 | 16.139 | 19.8331 | 5.6762 | 140.6113 | 290.2544 | 215.7231 | 288.4488 | 191.3824
2012-10-31 09:17 | 24.1296 | 310.1305 | 235.5691 | 308.3058 | 212.0555 | 82.343 | 0.014417 | 0.35795 | 0.005161 | 24.8285 | 2.9564 | 47.7161 | 141.0669 | 16.1401 | 19.7823 | 5.6767 | 141.0721 | 290.3482 | 215.7868 | 288.5235 | 192.2732
2012-10-31 09:17 | 24.1274 | 310.1169 | 235.5866 | 308.296 | 211.6753 | 82.3447 | 0.014442 | 0.35795 | 0.00517 | 24.7856 | 2.9576 | 47.7367 | 141.1842 | 16.1406 | 19.752 | 5.6768 | 141.1894 | 290.3649 | 215.8346 | 288.544 | 191.9233
2012-10-31 09:17 | 24.1259 | 310.1154 | 235.5301 | 308.2562 | 211.6304 | 82.3418 | 0.01443 | 0.35805 | 0.005167 | 24.8132 | 2.9583 | 47.7493 | 141.2575 | 16.1407 | 19.7826 | 5.6766 | 141.2627 | 290.3328 | 215.7475 | 288.4736 | 191.8478
2012-10-31 09:17 | 24.1214 | 310.1491 | 235.4942 | 308.2441 | 211.7913 | 82.3488 | 0.014417 | 0.35808 | 0.005162 | 24.8376 | 2.959 | 47.7607 | 141.3224 | 16.141 | 19.7501 | 5.6771 | 141.3275 | 290.399 | 215.7441 | 288.494 | 192.0412
2012-10-31 09:17 | 24.1169 | 310.1025 | 235.4779 | 308.2472 | 211.8026 | 82.3511 | 0.014426 | 0.35805 | 0.005165 | 24.82 | 2.9592 | 47.7649 | 141.346 | 16.1411 | 19.7576 | 5.6773 | 141.3512 | 290.3449 | 215.7203 | 288.4896 | 192.045
2012-10-31 09:17 | 24.1094 | 310.1524 | 235.5058 | 308.2703 | 212.0707 | 82.3545 | 0.014423 | 0.358 | 0.005163 | 24.8213 | 2.9592 | 47.7648 | 141.3455 | 16.1411 | 19.7581 | 5.6775 | 141.3506 | 290.3943 | 215.7477 | 288.5122 | 192.3126
2012-10-31 09:17 | 24.1139 | 310.1301 | 235.5848 | 308.2442 | 212.3824 | 82.354 | 0.01442 | 0.35804 | 0.005163 | 24.8294 | 2.9591 | 47.7637 | 141.3388 | 16.1412 | 19.7827 | 5.6775 | 141.344 | 290.3474 | 215.8021 | 288.4615 | 192.5997
2012-10-31 09:18 | 24.1191 | 310.1009 | 235.6097 | 308.2647 | 212.3364 | 82.3551 | 0.014426 | 0.35801 | 0.005165 | 24.8171 | 2.9591 | 47.7635 | 141.3372 | 16.1412 | 19.7317 | 5.6776 | 141.3424 | 290.3692 | 215.878 | 288.533 | 192.6047
2012-10-31 09:18 | 24.1191 | 310.1162 | 235.6921 | 308.2456 | 212.2537 | 82.3563 | 0.014426 | 0.35805 | 0.005165 | 24.82 | 2.959 | 47.7618 | 141.3266 | 16.1412 | 19.7718 | 5.6776 | 141.3317 | 290.3444 | 215.9203 | 288.4738 | 192.4819
2012-10-31 09:18 | 24.1109 | 310.0965 | 235.6721 | 308.2374 | 212.3164 | 82.3545 | 0.014442 | 0.35814 | 0.005172 | 24.7986 | 2.959 | 47.7615 | 141.3247 | 16.1413 | 19.7516 | 5.6775 | 141.3299 | 290.3449 | 215.9205 | 288.4858 | 192.5648
2012-10-31 09:18 | 24.1102 | 310.1264 | 235.7381 | 308.2711 | 212.2842 | 82.3696 | 0.01442 | 0.35811 | 0.005164 | 24.8344 | 2.9589 | 47.7604 | 141.3189 | 16.1412 | 19.7549 | 5.6786 | 141.3241 | 290.3715 | 215.9832 | 288.5162 | 192.5293
2012-10-31 09:18 | 24.1109 | 310.1271 | 235.7585 | 308.2298 | 212.1864 | 82.3453 | 0.014436 | 0.3581 | 0.00517 | 24.8059 | 2.9589 | 47.7594 | 141.3132 | 16.1411 | 19.7195 | 5.6769 | 141.3184 | 290.4076 | 216.039 | 288.5103 | 192.4669
2012-10-31 09:18 | 24.1102 | 310.1188 | 235.7695 | 308.2137 | 212.4023 | 82.3574 | 0.014445 | 0.35817 | 0.005174 | 24.7954 | 2.9587 | 47.7571 | 141.3006 | 16.1411 | 19.7268 | 5.6777 | 141.3058 | 290.392 | 216.0427 | 288.4869 | 192.6755
2012-10-31 09:18 | 24.1094 | 310.0989 | 235.8198 | 308.2397 | 212.4567 | 82.3632 | 0.014423 | 0.35824 | 0.005167 | 24.8382 | 2.9586 | 47.7554 | 141.291 | 16.141 | 19.71 | 5.6781 | 141.2962 | 290.3889 | 216.1098 | 288.5297 | 192.7467
2012-10-31 09:18 | 24.1072 | 310.1043 | 235.8293 | 308.2375 | 212.4111 | 82.3545 | 0.014426 | 0.35821 | 0.005168 | 24.8311 | 2.9585 | 47.7539 | 141.2818 | 16.1411 | 19.7318 | 5.6775 | 141.2869 | 290.3725 | 216.0975 | 288.5057 | 192.6793
2012-10-31 09:18 | 24.1109 | 310.1921 | 235.9076 | 308.2451 | 212.3361 | 82.3621 | 0.01443 | 0.35816 | 0.005168 | 24.8202 | 2.9585 | 47.753 | 141.2769 | 16.141 | 19.7195 | 5.678 | 141.2821 | 290.4726 | 216.1881 | 288.5256 | 192.6166
2012-10-31 09:18 | 24.1087 | 310.1479 | 235.8622 | 308.2582 | 212.456 | 82.3649 | 0.014423 | 0.35823 | 0.005167 | 24.8373 | 2.9583 | 47.7505 | 141.2616 | 16.141 | 19.7133 | 5.6782 | 141.2668 | 290.4346 | 216.1489 | 288.5449 | 192.7427
2012-10-31 09:18 | 24.1161 | 310.1209 | 235.8696 | 308.2196 | 212.0696 | 82.3736 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9583 | 47.7495 | 141.2555 | 16.1411 | 19.6645 | 5.6788 | 141.2607 | 290.4564 | 216.2051 | 288.5551 | 192.4051
2012-10-31 09:18 | 24.1139 | 310.1339 | 235.8871 | 308.2404 | 212.0162 | 82.3626 | 0.014423 | 0.35823 | 0.005167 | 24.8373 | 2.9581 | 47.7477 | 141.2449 | 16.1411 | 19.6904 | 5.6781 | 141.2501 | 290.4435 | 216.1967 | 288.55 | 192.3258
2012-10-31 09:18 | 24.1124 | 310.1669 | 235.8699 | 308.258 | 212.0619 | 82.3603 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9581 | 47.7459 | 141.235 | 16.141 | 19.6769 | 5.6779 | 141.2402 | 290.49 | 216.193 | 288.5811 | 192.385
2012-10-31 09:18 | 24.1161 | 310.1476 | 235.8657 | 308.277 | 212.2822 | 82.3603 | 0.014452 | 0.35827 | 0.005178 | 24.7904 | 2.9579 | 47.7435 | 141.2208 | 16.141 | 19.7367 | 5.6779 | 141.226 | 290.4109 | 216.129 | 288.5403 | 192.5455
2012-10-31 09:18 | 24.1161 | 310.1667 | 235.8893 | 308.2503 | 212.3374 | 82.3557 | 0.014436 | 0.35834 | 0.005173 | 24.8229 | 2.9578 | 47.7419 | 141.2111 | 16.141 | 19.7086 | 5.6776 | 141.2163 | 290.4581 | 216.1807 | 288.5417 | 192.6288
2012-10-31 09:18 | 24.1161 | 310.1629 | 235.8696 | 308.2656 | 212.3255 | 82.3649 | 0.014448 | 0.35829 | 0.005177 | 24.7983 | 2.9577 | 47.7402 | 141.2021 | 16.1409 | 19.7046 | 5.6782 | 141.2072 | 290.4583 | 216.165 | 288.561 | 192.6209
2012-10-31 09:18 | 24.1221 | 310.1689 | 235.9306 | 308.2218 | 212.2173 | 82.3603 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9575 | 47.7372 | 141.1845 | 16.1409 | 19.6665 | 5.6779 | 141.1897 | 290.5024 | 216.2641 | 288.5553 | 192.5508
2012-10-31 09:18 | 24.1281 | 310.1826 | 235.8816 | 308.2508 | 212.0934 | 82.3673 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9575 | 47.7367 | 141.1816 | 16.1409 | 19.6966 | 5.6784 | 141.1868 | 290.486 | 216.185 | 288.5542 | 192.3968
2012-10-31 09:18 | 24.1236 | 310.1513 | 235.885 | 308.2769 | 212.1007 | 82.3603 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9575 | 47.7362 | 141.1786 | 16.1409 | 19.7001 | 5.6779 | 141.1838 | 290.4512 | 216.1849 | 288.5768 | 192.4006
2012-10-31 09:18 | 24.1244 | 310.133 | 235.8622 | 308.2739 | 212.2039 | 82.3603 | 0.014439 | 0.35826 | 0.005173 | 24.8118 | 2.9575 | 47.7357 | 141.1762 | 16.1408 | 19.737 | 5.6779 | 141.1813 | 290.396 | 216.1252 | 288.5369 | 192.4669
2012-10-31 09:18 | 24.1251 | 310.1375 | 235.8904 | 308.2593 | 212.2794 | 82.3609 | 0.01443 | 0.3583 | 0.00517 | 24.8302 | 2.9574 | 47.7345 | 141.1696 | 16.1407 | 19.7257 | 5.678 | 141.1748 | 290.4118 | 216.1647 | 288.5336 | 192.5537
2012-10-31 09:18 | 24.1281 | 310.1711 | 235.8934 | 308.2929 | 212.0383 | 82.3574 | 0.014436 | 0.35826 | 0.005172 | 24.8169 | 2.9572 | 47.7317 | 141.1539 | 16.1407 | 19.7367 | 5.6777 | 141.1591 | 290.4344 | 216.1567 | 288.5562 | 192.3016
2012-10-31 09:19 | 24.1318 | 310.171 | 235.8814 | 308.2621 | 212.0971 | 82.3649 | 0.014445 | 0.3583 | 0.005176 | 24.8044 | 2.9571 | 47.7297 | 141.1428 | 16.1406 | 19.7685 | 5.6782 | 141.148 | 290.4025 | 216.1129 | 288.4936 | 192.3286
2012-10-31 09:19 | 24.1356 | 310.1709 | 235.8774 | 308.3157 | 212.0969 | 82.3725 | 0.014448 | 0.3582 | 0.005175 | 24.7923 | 2.957 | 47.7283 | 141.1334 | 16.1407 | 19.7041 | 5.6788 | 141.1386 | 290.4668 | 216.1733 | 288.6116 | 192.3928
2012-10-31 09:19 | 24.1311 | 310.1664 | 235.8572 | 308.2959 | 212.0413 | 82.3719 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9569 | 47.7266 | 141.1237 | 16.1406 | 19.7718 | 5.6787 | 141.1289 | 290.3946 | 216.0854 | 288.5241 | 192.2695
2012-10-31 09:19 | 24.1304 | 310.1543 | 235.8682 | 308.3028 | 212.1941 | 82.3557 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9568 | 47.7254 | 141.1166 | 16.1406 | 19.727 | 5.6776 | 141.1217 | 290.4273 | 216.1412 | 288.5758 | 192.4671
2012-10-31 09:19 | 24.1333 | 310.161 | 235.8358 | 308.3057 | 211.9568 | 82.3586 | 0.014452 | 0.35827 | 0.005178 | 24.7904 | 2.9567 | 47.7232 | 141.1048 | 16.1405 | 19.6978 | 5.6778 | 141.11 | 290.4632 | 216.138 | 288.6079 | 192.259
2012-10-31 09:19 | 24.1363 | 310.1908 | 235.8231 | 308.3049 | 211.8535 | 82.3592 | 0.014448 | 0.35834 | 0.005177 | 24.8023 | 2.9566 | 47.7215 | 141.0952 | 16.1405 | 19.7288 | 5.6778 | 141.1004 | 290.462 | 216.0943 | 288.5761 | 192.1247
2012-10-31 09:19 | 24.1393 | 310.232 | 235.7947 | 308.2888 | 211.8841 | 82.3592 | 0.01442 | 0.35824 | 0.005166 | 24.8434 | 2.9565 | 47.7194 | 141.083 | 16.1404 | 19.7318 | 5.6778 | 141.0882 | 290.5002 | 216.0629 | 288.557 | 192.1523
2012-10-31 09:19 | 24.1371 | 310.1648 | 235.8043 | 308.2942 | 211.9212 | 82.3644 | 0.014445 | 0.35831 | 0.005176 | 24.8055 | 2.9565 | 47.7189 | 141.0805 | 16.1404 | 19.7136 | 5.6782 | 141.0857 | 290.4512 | 216.0907 | 288.5806 | 192.2076
2012-10-31 09:19 | 24.1326 | 310.2138 | 235.7762 | 308.3242 | 211.9522 | 82.3638 | 0.014433 | 0.35826 | 0.005171 | 24.8221 | 2.9563 | 47.7162 | 141.0646 | 16.1404 | 19.7332 | 5.6782 | 141.0698 | 290.4806 | 216.043 | 288.591 | 192.219
2012-10-31 09:19 | 24.1401 | 310.1946 | 235.7837 | 308.2972 | 211.9479 | 82.3615 | 0.014436 | 0.35833 | 0.005173 | 24.8219 | 2.9563 | 47.7152 | 141.0591 | 16.1403 | 19.7286 | 5.678 | 141.0643 | 290.466 | 216.0551 | 288.5686 | 192.2193
2012-10-31 09:19 | 24.1453 | 310.1998 | 235.7811 | 308.356 | 211.9531 | 82.3603 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.9562 | 47.7145 | 141.0548 | 16.1403 | 19.7419 | 5.6779 | 141.06 | 290.4579 | 216.0392 | 288.6141 | 192.2112
2012-10-31 09:19 | 24.1446 | 310.1761 | 235.7922 | 308.317 | 211.8854 | 82.3545 | 0.014423 | 0.35833 | 0.005168 | 24.8443 | 2.9561 | 47.7127 | 141.0437 | 16.1404 | 19.7572 | 5.6775 | 141.0489 | 290.4189 | 216.035 | 288.5598 | 192.1282
2012-10-31 09:19 | 24.1408 | 310.18 | 235.7609 | 308.3477 | 211.8304 | 82.3626 | 0.014442 | 0.35827 | 0.005174 | 24.8076 | 2.956 | 47.7112 | 141.0356 | 16.1403 | 19.7574 | 5.6781 | 141.0408 | 290.4226 | 216.0035 | 288.5903 | 192.073
2012-10-31 09:19 | 24.1386 | 310.1778 | 235.7705 | 308.2766 | 211.8322 | 82.3534 | 0.014448 | 0.35834 | 0.005177 | 24.8023 | 2.956 | 47.7097 | 141.0274 | 16.1402 | 19.7432 | 5.6774 | 141.0326 | 290.4346 | 216.0273 | 288.5334 | 192.089
2012-10-31 09:19 | 24.1416 | 310.1349 | 235.7303 | 308.3293 | 211.9376 | 82.3603 | 0.014439 | 0.3583 | 0.005173 | 24.8147 | 2.9558 | 47.7073 | 141.0142 | 16.1401 | 19.7341 | 5.6779 | 141.0193 | 290.4008 | 215.9962 | 288.5952 | 192.2035
2012-10-31 09:19 | 24.1446 | 310.1914 | 235.7608 | 308.2826 | 211.8854 | 82.3597 | 0.014433 | 0.3583 | 0.005171 | 24.8251 | 2.9558 | 47.7066 | 141.0096 | 16.1402 | 19.7692 | 5.6779 | 141.0148 | 290.4222 | 215.9916 | 288.5134 | 192.1162
2012-10-31 09:19 | 24.149 | 310.1958 | 235.7102 | 308.3214 | 211.8819 | 82.3684 | 0.014426 | 0.35829 | 0.005169 | 24.8361 | 2.9557 | 47.7058 | 141.004 | 16.1403 | 19.7817 | 5.6785 | 141.0092 | 290.4141 | 215.9285 | 288.5397 | 192.1002
2012-10-31 09:19 | 24.155 | 310.1712 | 235.7123 | 308.3006 | 211.8879 | 82.3655 | 0.014445 | 0.35831 | 0.005176 | 24.8055 | 2.9497 | 47.6052 | 140.4224 | 16.1388 | 19.7877 | 5.6783 | 140.4276 | 290.3835 | 215.9246 | 288.5129 | 192.1002
2012-10-31 09:19 | 24.1438 | 310.1524 | 235.7286 | 308.2933 | 211.7192 | 82.3505 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9497 | 47.6031 | 140.4133 | 16.1384 | 19.7363 | 5.6772 | 140.4185 | 290.4161 | 215.9923 | 288.557 | 191.9829
2012-10-31 09:19 | 24.1371 | 310.1419 | 235.6394 | 308.3172 | 211.8504 | 82.3511 | 0.014426 | 0.35817 | 0.005167 | 24.8281 | 2.9495 | 47.6003 | 140.398 | 16.1383 | 19.7256 | 5.6773 | 140.4031 | 290.4163 | 215.9138 | 288.5916 | 192.1248
2012-10-31 09:19 | 24.1416 | 310.1119 | 235.6636 | 308.2834 | 211.9415 | 82.3465 | 0.014433 | 0.35808 | 0.005168 | 24.81 | 2.9499 | 47.6057 | 140.4297 | 16.1383 | 19.702 | 5.677 | 140.4348 | 290.4099 | 215.9616 | 288.5814 | 192.2395
2012-10-31 09:19 | 24.1438 | 310.1371 | 235.7089 | 308.278 | 211.9122 | 82.3522 | 0.014436 | 0.35805 | 0.005169 | 24.8029 | 2.9502 | 47.6124 | 140.4682 | 16.1385 | 19.7163 | 5.6774 | 140.4734 | 290.4208 | 215.9926 | 288.5617 | 192.1959
2012-10-31 09:20 | 24.1348 | 310.1396 | 235.645 | 308.2843 | 211.6 | 82.3395 | 0.014426 | 0.3579 | 0.005163 | 24.8091 | 2.9507 | 47.6202 | 140.5137 | 16.1386 | 19.7073 | 5.6765 | 140.5188 | 290.4323 | 215.9377 | 288.577 | 191.8927
2012-10-31 09:20 | 24.1348 | 310.1204 | 235.5979 | 308.2843 | 211.9623 | 82.3493 | 0.014426 | 0.35798 | 0.005164 | 24.8151 | 2.9512 | 47.6278 | 140.558 | 16.1386 | 19.7514 | 5.6772 | 140.5632 | 290.369 | 215.8465 | 288.5329 | 192.2109
2012-10-31 09:20 | 24.1259 | 310.1192 | 235.6125 | 308.2868 | 211.9022 | 82.3476 | 0.014426 | 0.3579 | 0.005163 | 24.8091 | 2.9524 | 47.6484 | 140.6761 | 16.139 | 19.7144 | 5.677 | 140.6813 | 290.4048 | 215.8981 | 288.5724 | 192.1878
2012-10-31 09:20 | 24.1318 | 310.1327 | 235.6302 | 308.2277 | 211.7348 | 82.3493 | 0.014417 | 0.35788 | 0.00516 | 24.8235 | 2.9565 | 47.718 | 141.0789 | 16.1399 | 19.7404 | 5.6772 | 141.0841 | 290.3923 | 215.8898 | 288.4873 | 191.9944
2012-10-31 09:20 | 24.1311 | 310.1397 | 235.6099 | 308.2729 | 211.4072 | 82.3522 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9575 | 47.7355 | 141.1784 | 16.1404 | 19.7236 | 5.6774 | 141.1836 | 290.4161 | 215.8863 | 288.5493 | 191.6836
2012-10-31 09:20 | 24.1341 | 310.1312 | 235.5148 | 308.2109 | 211.3551 | 82.3545 | 0.014436 | 0.35801 | 0.005168 | 24.7999 | 2.9583 | 47.7488 | 141.2552 | 16.1406 | 19.7547 | 5.6775 | 141.2604 | 290.3765 | 215.7601 | 288.4562 | 191.6004
2012-10-31 09:20 | 24.1289 | 310.1298 | 235.4703 | 308.221 | 211.6964 | 82.3586 | 0.014439 | 0.3581 | 0.005171 | 24.8007 | 2.9587 | 47.7562 | 141.2975 | 16.1408 | 19.7014 | 5.6778 | 141.3027 | 290.4284 | 215.7689 | 288.5196 | 191.995
2012-10-31 09:20 | 24.1274 | 310.1398 | 235.457 | 308.1889 | 212.1084 | 82.3597 | 0.014448 | 0.35805 | 0.005173 | 24.7823 | 2.9589 | 47.7598 | 141.3175 | 16.1409 | 19.7119 | 5.6779 | 141.3227 | 290.4279 | 215.7451 | 288.477 | 192.3965
2012-10-31 09:20 | 24.1229 | 310.1774 | 235.5271 | 308.2035 | 212.1157 | 82.3534 | 0.014433 | 0.35813 | 0.005169 | 24.8131 | 2.9591 | 47.7626 | 141.3341 | 16.141 | 19.6713 | 5.6774 | 141.3393 | 290.5061 | 215.8558 | 288.5322 | 192.4444
2012-10-31 09:20 | 24.1191 | 310.1468 | 235.5665 | 308.1499 | 212.1119 | 82.3615 | 0.014436 | 0.35813 | 0.00517 | 24.8079 | 2.9591 | 47.7636 | 141.3386 | 16.1411 | 19.6715 | 5.678 | 141.3438 | 290.4753 | 215.895 | 288.4784 | 192.4404
2012-10-31 09:20 | 24.1206 | 310.1292 | 235.5915 | 308.1591 | 211.9126 | 82.3649 | 0.01442 | 0.35818 | 0.005165 | 24.8394 | 2.9591 | 47.7634 | 141.3378 | 16.1411 | 19.653 | 5.6782 | 141.343 | 290.4762 | 215.9385 | 288.5061 | 192.2596
2012-10-31 09:20 | 24.1206 | 310.1139 | 235.6112 | 308.1897 | 211.9362 | 82.3701 | 0.014433 | 0.35814 | 0.005169 | 24.814 | 2.9591 | 47.7631 | 141.335 | 16.1412 | 19.665 | 5.6786 | 141.3401 | 290.4489 | 215.9462 | 288.5247 | 192.2712
2012-10-31 09:20 | 24.1274 | 310.1436 | 235.6062 | 308.1659 | 212.1478 | 82.3597 | 0.014442 | 0.35808 | 0.005171 | 24.7946 | 2.959 | 47.7622 | 141.3306 | 16.141 | 19.6999 | 5.6779 | 141.3358 | 290.4437 | 215.9063 | 288.466 | 192.4479
2012-10-31 09:20 | 24.1281 | 310.1405 | 235.6697 | 308.1666 | 212.1406 | 82.3661 | 0.01443 | 0.35817 | 0.005168 | 24.8212 | 2.9589 | 47.7605 | 141.3197 | 16.1412 | 19.7126 | 5.6783 | 141.3248 | 290.4279 | 215.9571 | 288.454 | 192.428
2012-10-31 09:20 | 24.1259 | 310.1154 | 235.6675 | 308.1835 | 212.1581 | 82.3754 | 0.01443 | 0.3582 | 0.005169 | 24.8232 | 2.9588 | 47.759 | 141.3095 | 16.1413 | 19.6944 | 5.679 | 141.3147 | 290.421 | 215.9731 | 288.4891 | 192.4637
2012-10-31 09:20 | 24.1274 | 310.1322 | 235.7004 | 308.1506 | 212.1242 | 82.373 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9587 | 47.7576 | 141.3018 | 16.1413 | 19.6959 | 5.6788 | 141.307 | 290.4363 | 216.0045 | 288.4547 | 192.4283
2012-10-31 09:20 | 24.1281 | 310.0755 | 235.7364 | 308.201 | 212.1328 | 82.384 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9587 | 47.7565 | 141.2954 | 16.1412 | 19.7046 | 5.6796 | 141.3006 | 290.3709 | 216.0318 | 288.4964 | 192.4282
2012-10-31 09:20 | 24.1236 | 310.0901 | 235.7044 | 308.1583 | 211.9314 | 82.373 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.9586 | 47.7545 | 141.2846 | 16.1411 | 19.7362 | 5.6788 | 141.2898 | 290.3539 | 215.9682 | 288.4221 | 192.1952
2012-10-31 09:20 | 24.1289 | 310.1489 | 235.698 | 308.1636 | 211.9091 | 82.3811 | 0.014433 | 0.35821 | 0.00517 | 24.819 | 2.9585 | 47.7529 | 141.2759 | 16.141 | 19.7054 | 5.6794 | 141.281 | 290.4435 | 215.9926 | 288.4582 | 192.2037
2012-10-31 09:20 | 24.1296 | 310.1114 | 235.7144 | 308.1566 | 212.1421 | 82.3765 | 0.014436 | 0.35814 | 0.00517 | 24.8089 | 2.9584 | 47.7515 | 141.2674 | 16.1411 | 19.7262 | 5.679 | 141.2726 | 290.3852 | 215.9882 | 288.4304 | 192.4159
2012-10-31 09:20 | 24.1266 | 310.0931 | 235.7271 | 308.1613 | 212.21 | 82.3863 | 0.014433 | 0.35814 | 0.005169 | 24.814 | 2.9582 | 47.7492 | 141.254 | 16.1411 | 19.7392 | 5.6797 | 141.2592 | 290.3539 | 215.9879 | 288.4221 | 192.4708
2012-10-31 09:20 | 24.1326 | 310.0838 | 235.7605 | 308.1979 | 211.8616 | 82.3771 | 0.014433 | 0.3582 | 0.00517 | 24.8181 | 2.9582 | 47.7484 | 141.2493 | 16.141 | 19.7171 | 5.6791 | 141.2545 | 290.3667 | 216.0434 | 288.4808 | 192.1445
2012-10-31 09:20 | 24.1296 | 310.1229 | 235.7104 | 308.1643 | 211.9571 | 82.3881 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9581 | 47.747 | 141.2408 | 16.1411 | 19.7262 | 5.6798 | 141.246 | 290.3967 | 215.9842 | 288.4381 | 192.2309
2012-10-31 09:20 | 24.1296 | 310.0961 | 235.734 | 308.1872 | 212.0673 | 82.3725 | 0.014423 | 0.35821 | 0.005167 | 24.8362 | 2.958 | 47.7458 | 141.2339 | 16.141 | 19.7502 | 5.6788 | 141.2391 | 290.3459 | 215.9838 | 288.437 | 192.3171
2012-10-31 09:21 | 24.1363 | 310.0952 | 235.7407 | 308.1786 | 212.2197 | 82.3927 | 0.014439 | 0.35821 | 0.005172 | 24.8087 | 2.9579 | 47.7439 | 141.2229 | 16.141 | 19.7489 | 5.6802 | 141.2281 | 290.3463 | 215.9918 | 288.4297 | 192.4708
2012-10-31 09:21 | 24.1318 | 310.0907 | 235.7401 | 308.1512 | 211.9632 | 82.3863 | 0.014439 | 0.35826 | 0.005173 | 24.8118 | 2.9578 | 47.7418 | 141.2113 | 16.1409 | 19.7364 | 5.6797 | 141.2164 | 290.3543 | 216.0037 | 288.4148 | 192.2268
2012-10-31 09:21 | 24.1363 | 310.0722 | 235.7368 | 308.1748 | 211.9244 | 82.3748 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9577 | 47.7403 | 141.2031 | 16.1409 | 19.7449 | 5.6789 | 141.2083 | 290.3273 | 215.9919 | 288.4299 | 192.1795
2012-10-31 09:21 | 24.1401 | 310.0569 | 235.7288 | 308.1939 | 211.8927 | 82.3765 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9577 | 47.739 | 141.1961 | 16.1408 | 19.7487 | 5.679 | 141.2013 | 290.3082 | 215.9801 | 288.4452 | 192.144
2012-10-31 09:21 | 24.1393 | 310.1288 | 235.7201 | 308.2046 | 212.0534 | 82.38 | 0.014433 | 0.35827 | 0.005171 | 24.823 | 2.9575 | 47.7374 | 141.1853 | 16.1409 | 19.7238 | 5.6793 | 141.1905 | 290.405 | 215.9963 | 288.4808 | 192.3296
2012-10-31 09:21 | 24.1423 | 310.0782 | 235.7545 | 308.1731 | 211.9894 | 82.3742 | 0.014439 | 0.35829 | 0.005173 | 24.8138 | 2.9575 | 47.7367 | 141.1816 | 16.1409 | 19.7469 | 5.6789 | 141.1868 | 290.3313 | 216.0076 | 288.4262 | 192.2425
2012-10-31 09:21 | 24.1453 | 310.0621 | 235.7693 | 308.1723 | 212.0358 | 82.38 | 0.014426 | 0.35829 | 0.005169 | 24.8361 | 2.9574 | 47.7349 | 141.171 | 16.1409 | 19.7338 | 5.6793 | 141.1761 | 290.3283 | 216.0355 | 288.4385 | 192.302
2012-10-31 09:21 | 24.1543 | 310.0711 | 235.7705 | 308.1928 | 212.0369 | 82.3823 | 0.014439 | 0.35827 | 0.005173 | 24.8127 | 2.9573 | 47.7329 | 141.1594 | 16.1409 | 19.6867 | 5.6794 | 141.1646 | 290.3844 | 216.0838 | 288.5061 | 192.3502
2012-10-31 09:21 | 24.155 | 310.0947 | 235.7319 | 308.1973 | 211.9116 | 82.3881 | 0.014433 | 0.35827 | 0.005171 | 24.823 | 2.9573 | 47.7327 | 141.1575 | 16.1409 | 19.6833 | 5.6798 | 141.1627 | 290.4114 | 216.0486 | 288.514 | 192.2283
2012-10-31 09:21 | 24.155 | 310.0871 | 235.728 | 308.2356 | 211.8368 | 82.3869 | 0.014442 | 0.35829 | 0.005174 | 24.8086 | 2.9572 | 47.7307 | 141.1476 | 16.1407 | 19.7154 | 5.6798 | 141.1528 | 290.3717 | 216.0126 | 288.5202 | 192.1214
2012-10-31 09:21 | 24.1573 | 310.0703 | 235.6753 | 308.2417 | 211.7839 | 82.38 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9571 | 47.7288 | 141.1366 | 16.1407 | 19.7218 | 5.6793 | 141.1417 | 290.3485 | 215.9535 | 288.5199 | 192.0621
2012-10-31 09:21 | 24.164 | 310.0693 | 235.6899 | 308.1987 | 211.9009 | 82.3719 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9569 | 47.7262 | 141.1223 | 16.1406 | 19.7124 | 5.6787 | 141.1275 | 290.3569 | 215.9775 | 288.4863 | 192.1885
2012-10-31 09:21 | 24.158 | 310.0557 | 235.6839 | 308.1774 | 211.505 | 82.3794 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9568 | 47.724 | 141.1099 | 16.1405 | 19.6743 | 5.6792 | 141.1151 | 290.3814 | 216.0096 | 288.5031 | 191.8307
2012-10-31 09:21 | 24.1655 | 310.1014 | 235.5854 | 308.2155 | 211.9851 | 82.3886 | 0.014433 | 0.35813 | 0.005169 | 24.8131 | 2.9568 | 47.7235 | 141.1071 | 16.1405 | 19.7219 | 5.6799 | 141.1123 | 290.3795 | 215.8635 | 288.4936 | 192.2632
2012-10-31 09:21 | 24.1573 | 310.0588 | 235.6125 | 308.192 | 212.1462 | 82.3696 | 0.014423 | 0.35813 | 0.005165 | 24.8303 | 2.9567 | 47.7221 | 141.0993 | 16.1404 | 19.7057 | 5.6786 | 141.1045 | 290.3531 | 215.9068 | 288.4863 | 192.4405
2012-10-31 09:21 | 24.1595 | 310.1145 | 235.6344 | 308.198 | 211.8649 | 82.3754 | 0.014439 | 0.35811 | 0.005171 | 24.8017 | 2.9566 | 47.7201 | 141.0883 | 16.1403 | 19.7079 | 5.679 | 141.0934 | 290.4066 | 215.9265 | 288.4901 | 192.157
2012-10-31 09:21 | 24.167 | 310.1373 | 235.6576 | 308.2055 | 212.1126 | 82.3886 | 0.014442 | 0.35814 | 0.005172 | 24.7986 | 2.9565 | 47.7185 | 141.0784 | 16.1404 | 19.7074 | 5.6799 | 141.0836 | 290.4299 | 215.9502 | 288.4981 | 192.4052
2012-10-31 09:21 | 24.158 | 310.0786 | 235.6878 | 308.2156 | 212.1508 | 82.3754 | 0.014436 | 0.35816 | 0.00517 | 24.8099 | 2.9564 | 47.7173 | 141.0716 | 16.1403 | 19.7184 | 5.679 | 141.0768 | 290.3602 | 215.9694 | 288.4972 | 192.4324
2012-10-31 09:21 | 24.1633 | 310.1107 | 235.7088 | 308.2248 | 211.8017 | 82.3829 | 0.014436 | 0.35817 | 0.005171 | 24.8109 | 2.9563 | 47.7159 | 141.0636 | 16.1403 | 19.6595 | 5.6795 | 141.0687 | 290.4512 | 216.0493 | 288.5653 | 192.1422
2012-10-31 09:21 | 24.1573 | 310.1085 | 235.6518 | 308.2035 | 211.8154 | 82.373 | 0.014436 | 0.3582 | 0.005171 | 24.8129 | 2.9562 | 47.7139 | 141.0524 | 16.1402 | 19.6736 | 5.6788 | 141.0576 | 290.4349 | 215.9782 | 288.5299 | 192.1418
2012-10-31 09:21 | 24.1603 | 310.0503 | 235.6705 | 308.2371 | 212.0232 | 82.3794 | 0.01443 | 0.3583 | 0.00517 | 24.8302 | 2.9561 | 47.7127 | 141.0456 | 16.1402 | 19.6445 | 5.6792 | 141.0508 | 290.4058 | 216.026 | 288.5926 | 192.3787
2012-10-31 09:21 | 24.1692 | 310.1242 | 235.6872 | 308.2268 | 212.3078 | 82.3788 | 0.014423 | 0.35814 | 0.005165 | 24.8312 | 2.956 | 47.7105 | 141.0329 | 16.1402 | 19.7136 | 5.6792 | 141.038 | 290.4106 | 215.9736 | 288.5132 | 192.5942
2012-10-31 09:22 | 24.1603 | 310.0771 | 235.7529 | 308.1835 | 212.2162 | 82.3938 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.956 | 47.7103 | 141.0317 | 16.1401 | 19.6405 | 5.6802 | 141.0368 | 290.4366 | 216.1124 | 288.543 | 192.5757
2012-10-31 09:22 | 24.1655 | 310.0938 | 235.7424 | 308.204 | 212.241 | 82.3863 | 0.014436 | 0.35814 | 0.00517 | 24.8089 | 2.9559 | 47.7084 | 141.0217 | 16.14 | 19.6778 | 5.6797 | 141.0268 | 290.416 | 216.0646 | 288.5262 | 192.5632
2012-10-31 09:22 | 24.1573 | 310.1085 | 235.746 | 308.2073 | 212.0399 | 82.3788 | 0.014439 | 0.3581 | 0.005171 | 24.8007 | 2.9558 | 47.7069 | 141.0121 | 16.1401 | 19.6856 | 5.6792 | 141.0173 | 290.4229 | 216.0604 | 288.5217 | 192.3543
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.0783 | 235.7186 | 308.2268 | 212.1384 | 82.38 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9557 | 47.7041 | 140.9975 | 16.1399 | 19.6855 | 5.6793 | 141.0027 | 290.3928 | 216.0331 | 288.5413 | 192.4529
2012-10-31 09:22 | 24.1677 | 310.096 | 235.7132 | 308.21 | 212.1015 | 82.3811 | 0.014445 | 0.35821 | 0.005174 | 24.7984 | 2.9535 | 47.6675 | 140.7842 | 16.1396 | 19.7201 | 5.6794 | 140.7894 | 290.3759 | 215.9931 | 288.4899 | 192.3814
2012-10-31 09:22 | 24.161 | 310.1275 | 235.7458 | 308.2225 | 212.2996 | 82.3632 | 0.014439 | 0.35817 | 0.005172 | 24.8057 | 2.9498 | 47.6047 | 140.424 | 16.1383 | 19.6853 | 5.6781 | 140.4292 | 290.4422 | 216.0605 | 288.5372 | 192.6143
2012-10-31 09:22 | 24.1677 | 310.096 | 235.7525 | 308.2215 | 212.2629 | 82.3713 | 0.014436 | 0.35805 | 0.005169 | 24.8029 | 2.9496 | 47.6017 | 140.4063 | 16.1383 | 19.7001 | 5.6787 | 140.4115 | 290.3959 | 216.0524 | 288.5214 | 192.5628
2012-10-31 09:22 | 24.1707 | 310.0798 | 235.7398 | 308.2322 | 212.4116 | 82.3597 | 0.014436 | 0.35804 | 0.005169 | 24.8019 | 2.9495 | 47.5997 | 140.3957 | 16.1382 | 19.7191 | 5.6779 | 140.4009 | 290.3607 | 216.0207 | 288.5131 | 192.6925
2012-10-31 09:22 | 24.167 | 310.1259 | 235.8263 | 308.1864 | 212.4828 | 82.3609 | 0.01442 | 0.35795 | 0.005162 | 24.8234 | 2.9498 | 47.6044 | 140.424 | 16.1381 | 19.7154 | 5.678 | 140.4291 | 290.4105 | 216.1109 | 288.471 | 192.7674
2012-10-31 09:22 | 24.1662 | 310.0753 | 235.8177 | 308.1856 | 212.7537 | 82.3615 | 0.014436 | 0.35795 | 0.005167 | 24.7959 | 2.9501 | 47.6092 | 140.4517 | 16.1382 | 19.6945 | 5.678 | 140.4569 | 290.3808 | 216.1232 | 288.4911 | 193.0592
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.0975 | 235.8756 | 308.1962 | 212.4023 | 82.3748 | 0.01443 | 0.35788 | 0.005164 | 24.8012 | 2.9506 | 47.6175 | 140.4986 | 16.1384 | 19.7136 | 5.6789 | 140.5038 | 290.3839 | 216.162 | 288.4826 | 192.6887
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.0898 | 235.8678 | 308.2192 | 212.0636 | 82.3644 | 0.014426 | 0.35794 | 0.005164 | 24.8121 | 2.9511 | 47.6258 | 140.5466 | 16.1385 | 19.7096 | 5.6782 | 140.5517 | 290.3802 | 216.1582 | 288.5096 | 192.354
2012-10-31 09:22 | 24.1737 | 310.0943 | 235.8095 | 308.1739 | 211.7137 | 82.3719 | 0.014433 | 0.35794 | 0.005166 | 24.8 | 2.9522 | 47.6452 | 140.6592 | 16.1388 | 19.682 | 5.6787 | 140.6644 | 290.4123 | 216.1275 | 288.4919 | 192.0317
2012-10-31 09:22 | 24.1797 | 310.1118 | 235.7448 | 308.1838 | 212.3616 | 82.3713 | 0.014414 | 0.35792 | 0.005159 | 24.8317 | 2.9566 | 47.7191 | 141.0865 | 16.1398 | 19.704 | 5.6787 | 141.0917 | 290.4078 | 216.0408 | 288.4798 | 192.6576
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.063 | 235.7814 | 308.1465 | 212.3078 | 82.3759 | 0.01442 | 0.35785 | 0.00516 | 24.8164 | 2.9573 | 47.7313 | 141.1558 | 16.1402 | 19.6975 | 5.679 | 141.161 | 290.3655 | 216.0839 | 288.449 | 192.6103
2012-10-31 09:22 | 24.17 | 310.0753 | 235.7744 | 308.1243 | 212.088 | 82.3834 | 0.01443 | 0.35794 | 0.005165 | 24.8052 | 2.9579 | 47.7427 | 141.2201 | 16.1405 | 19.6863 | 5.6795 | 141.2252 | 290.389 | 216.0881 | 288.438 | 192.4017
2012-10-31 09:22 | 24.1782 | 310.1562 | 235.7433 | 308.144 | 211.6946 | 82.3829 | 0.014408 | 0.35797 | 0.005158 | 24.8451 | 2.9585 | 47.7532 | 141.28 | 16.1408 | 19.6865 | 5.6795 | 141.2852 | 290.4697 | 216.0568 | 288.4575 | 192.0081
2012-10-31 09:22 | 24.1752 | 310.0996 | 235.6815 | 308.1525 | 211.8491 | 82.3915 | 0.01443 | 0.35798 | 0.005166 | 24.8082 | 2.9589 | 47.7588 | 141.3113 | 16.141 | 19.6955 | 5.6801 | 141.3165 | 290.4041 | 215.986 | 288.457 | 192.1536
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.1357 | 235.648 | 308.1503 | 211.9848 | 82.3875 | 0.01442 | 0.35807 | 0.005163 | 24.8314 | 2.9589 | 47.7591 | 141.313 | 16.141 | 19.5972 | 5.6798 | 141.3182 | 290.5385 | 216.0508 | 288.5531 | 192.3876
2012-10-31 09:22 | 24.1692 | 310.1242 | 235.6362 | 308.1235 | 211.8706 | 82.3927 | 0.014411 | 0.35811 | 0.005161 | 24.8499 | 2.9589 | 47.7599 | 141.3168 | 16.1411 | 19.6373 | 5.6802 | 141.3219 | 290.4869 | 215.9989 | 288.4862 | 192.2333
2012-10-31 09:22 | 24.1648 | 310.0931 | 235.6318 | 308.1459 | 212.0316 | 82.395 | 0.014442 | 0.35813 | 0.005172 | 24.7976 | 2.959 | 47.7609 | 141.3225 | 16.1411 | 19.6129 | 5.6803 | 141.3277 | 290.4802 | 216.0189 | 288.533 | 192.4187
2012-10-31 09:22 | 24.164 | 310.0961 | 235.6428 | 308.0954 | 211.9954 | 82.3869 | 0.01443 | 0.35811 | 0.005168 | 24.8172 | 2.959 | 47.7613 | 141.3233 | 16.1413 | 19.6241 | 5.6798 | 141.3284 | 290.472 | 216.0187 | 288.4713 | 192.3713
2012-10-31 09:22 | 24.17 | 310.0983 | 235.6566 | 308.1549 | 211.9384 | 82.3921 | 0.014433 | 0.35816 | 0.005169 | 24.8151 | 2.9589 | 47.7607 | 141.3194 | 16.1413 | 19.6141 | 5.6801 | 141.3245 | 290.4842 | 216.0425 | 288.5408 | 192.3243
2012-10-31 09:22 | 24.1707 | 310.1066 | 235.6338 | 308.1174 | 212.1439 | 82.3794 | 0.014426 | 0.35814 | 0.005167 | 24.8261 | 2.9589 | 47.7598 | 141.3143 | 16.1413 | 19.6308 | 5.6792 | 141.3195 | 290.4758 | 216.003 | 288.4866 | 192.5131
2012-10-31 09:22 | 24.1677 | 310.0807 | 235.6583 | 308.1488 | 212.1015 | 82.3875 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9588 | 47.7591 | 141.3107 | 16.1412 | 19.6077 | 5.6798 | 141.3158 | 290.473 | 216.0506 | 288.5411 | 192.4938
2012-10-31 09:23 | 24.155 | 310.0527 | 235.6534 | 308.1131 | 212.1439 | 82.3967 | 0.014433 | 0.35816 | 0.005169 | 24.8151 | 2.9587 | 47.7573 | 141.3 | 16.1413 | 19.6432 | 5.6804 | 141.3052 | 290.4095 | 216.0102 | 288.4699 | 192.5007
2012-10-31 09:23 | 24.1707 | 310.0913 | 235.673 | 308.1403 | 212.2462 | 82.3892 | 0.014445 | 0.35814 | 0.005173 | 24.7934 | 2.9586 | 47.756 | 141.2924 | 16.1412 | 19.6308 | 5.6799 | 141.2976 | 290.4605 | 216.0422 | 288.5095 | 192.6154
2012-10-31 09:23 | 24.1677 | 310.0883 | 235.7407 | 308.1067 | 212.3811 | 82.391 | 0.014452 | 0.35814 | 0.005176 | 24.7814 | 2.9585 | 47.7545 | 141.2837 | 16.1412 | 19.668 | 5.68 | 141.2889 | 290.4203 | 216.0727 | 288.4387 | 192.7131
2012-10-31 09:23 | 24.167 | 310.0876 | 235.8499 | 308.1251 | 212.6009 | 82.3962 | 0.014433 | 0.35814 | 0.005169 | 24.814 | 2.9585 | 47.7539 | 141.2803 | 16.1412 | 19.6873 | 5.6804 | 141.2855 | 290.4003 | 216.1626 | 288.4378 | 192.9136
2012-10-31 09:23 | 24.1685 | 310.07 | 235.8632 | 308.1381 | 212.5079 | 82.3904 | 0.014433 | 0.35816 | 0.005169 | 24.8151 | 2.9584 | 47.7522 | 141.2707 | 16.1411 | 19.7169 | 5.68 | 141.2759 | 290.3531 | 216.1463 | 288.4212 | 192.791
2012-10-31 09:23 | 24.1775 | 310.1019 | 235.8957 | 308.1433 | 212.4814 | 82.3938 | 0.014439 | 0.35817 | 0.005172 | 24.8057 | 2.9583 | 47.7498 | 141.2569 | 16.1411 | 19.6737 | 5.6802 | 141.2621 | 290.4282 | 216.222 | 288.4696 | 192.8077
2012-10-31 09:23 | 24.1745 | 310.1295 | 235.9359 | 308.125 | 212.5415 | 82.3933 | 0.014448 | 0.35818 | 0.005175 | 24.7913 | 2.9582 | 47.7483 | 141.2483 | 16.1411 | 19.6868 | 5.6802 | 141.2535 | 290.4427 | 216.2491 | 288.4382 | 192.8547
2012-10-31 09:23 | 24.1685 | 310.0547 | 235.9495 | 308.1305 | 212.5079 | 82.4037 | 0.014436 | 0.35818 | 0.005171 | 24.8119 | 2.9581 | 47.7465 | 141.237 | 16.1412 | 19.6487 | 5.6809 | 141.2422 | 290.406 | 216.3008 | 288.4818 | 192.8592
2012-10-31 09:23 | 24.1775 | 310.0981 | 236.0292 | 308.128 | 212.6035 | 82.3921 | 0.014433 | 0.35816 | 0.005169 | 24.8151 | 2.958 | 47.7458 | 141.2332 | 16.1411 | 19.6778 | 5.6801 | 141.2384 | 290.4203 | 216.3514 | 288.4502 | 192.9257
2012-10-31 09:23 | 24.1842 | 310.0933 | 236.0437 | 308.1194 | 212.6732 | 82.395 | 0.01443 | 0.35823 | 0.005169 | 24.8252 | 2.9579 | 47.7434 | 141.2192 | 16.1411 | 19.6885 | 5.6803 | 141.2244 | 290.4048 | 216.3552 | 288.4309 | 192.9847
2012-10-31 09:23 | 24.1887 | 310.1246 | 236.111 | 308.1392 | 212.532 | 82.3898 | 0.014436 | 0.35821 | 0.005171 | 24.8139 | 2.9578 | 47.7419 | 141.2106 | 16.141 | 19.713 | 5.68 | 141.2157 | 290.4116 | 216.398 | 288.4262 | 192.819
2012-10-31 09:23 | 24.1835 | 310.1041 | 236.1568 | 308.157 | 212.3299 | 82.4019 | 0.014458 | 0.35827 | 0.00518 | 24.7801 | 2.9577 | 47.7395 | 141.1971 | 16.141 | 19.6717 | 5.6808 | 141.2023 | 290.4324 | 216.4851 | 288.4853 | 192.6582
2012-10-31 09:23 | 24.1872 | 310.1116 | 236.086 | 308.1377 | 212.5738 | 82.3956 | 0.014439 | 0.35826 | 0.005173 | 24.8118 | 2.9576 | 47.7386 | 141.1922 | 16.141 | 19.7155 | 5.6804 | 141.1973 | 290.3961 | 216.3705 | 288.4222 | 192.8583
2012-10-31 09:23 | 24.1909 | 310.0886 | 236.0897 | 308.1644 | 212.5815 | 82.3985 | 0.014442 | 0.35816 | 0.005172 | 24.7996 | 2.9576 | 47.738 | 141.1884 | 16.1409 | 19.7473 | 5.6806 | 141.1936 | 290.3413 | 216.3424 | 288.4171 | 192.8342
2012-10-31 09:23 | 24.1954 | 310.1428 | 236.157 | 308.1995 | 212.5466 | 82.3944 | 0.014442 | 0.35817 | 0.005173 | 24.8006 | 2.9574 | 47.7355 | 141.1746 | 16.1408 | 19.7237 | 5.6803 | 141.1798 | 290.4191 | 216.4333 | 288.4758 | 192.8229
2012-10-31 09:23 | 24.1947 | 310.1268 | 236.1916 | 308.1949 | 212.4475 | 82.3967 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9573 | 47.7336 | 141.164 | 16.1408 | 19.7311 | 5.6804 | 141.1691 | 290.3957 | 216.4605 | 288.4638 | 192.7164
2012-10-31 09:23 | 24.2021 | 310.1189 | 236.1166 | 308.2023 | 212.2895 | 82.4129 | 0.014452 | 0.35818 | 0.005176 | 24.7844 | 2.9572 | 47.7319 | 141.155 | 16.1406 | 19.7304 | 5.6815 | 141.1602 | 290.3885 | 216.3862 | 288.4719 | 192.5591
2012-10-31 09:23 | 24.2036 | 310.1586 | 236.1063 | 308.223 | 212.4091 | 82.4008 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.9572 | 47.7312 | 141.15 | 16.1408 | 19.764 | 5.6807 | 141.1551 | 290.3946 | 216.3423 | 288.459 | 192.6451
2012-10-31 09:23 | 24.2029 | 310.1618 | 236.1291 | 308.1993 | 212.2981 | 82.3933 | 0.014442 | 0.35814 | 0.005172 | 24.7986 | 2.9571 | 47.7291 | 141.1383 | 16.1407 | 19.7473 | 5.6802 | 141.1434 | 290.4145 | 216.3818 | 288.452 | 192.5508
2012-10-31 09:23 | 24.2036 | 310.1739 | 236.1416 | 308.2191 | 212.3461 | 82.4031 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.957 | 47.7284 | 141.1335 | 16.1407 | 19.752 | 5.6809 | 141.1386 | 290.4219 | 216.3896 | 288.4671 | 192.5941
2012-10-31 09:23 | 24.2036 | 310.1663 | 236.1024 | 308.2268 | 212.1964 | 82.384 | 0.014448 | 0.35824 | 0.005176 | 24.7953 | 2.9569 | 47.7269 | 141.1253 | 16.1407 | 19.744 | 5.6796 | 141.1305 | 290.4223 | 216.3584 | 288.4828 | 192.4524
2012-10-31 09:23 | 24.2036 | 310.1663 | 236.067 | 308.1962 | 212.2752 | 82.4089 | 0.014452 | 0.35824 | 0.005177 | 24.7884 | 2.9569 | 47.7256 | 141.1183 | 16.1406 | 19.748 | 5.6813 | 141.1235 | 290.4183 | 216.319 | 288.4482 | 192.5272
2012-10-31 09:24 | 24.2089 | 310.1869 | 236.0645 | 308.2436 | 212.2214 | 82.3985 | 0.014448 | 0.3582 | 0.005175 | 24.7923 | 2.9567 | 47.7226 | 141.1003 | 16.1406 | 19.7613 | 5.6806 | 141.1055 | 290.4256 | 216.3032 | 288.4823 | 192.4601
2012-10-31 09:24 | 24.2089 | 310.1486 | 236.0527 | 308.2627 | 212.2254 | 82.4054 | 0.01443 | 0.35829 | 0.00517 | 24.8292 | 2.9566 | 47.7212 | 141.0934 | 16.1405 | 19.7573 | 5.681 | 141.0986 | 290.3913 | 216.2954 | 288.5054 | 192.4681
2012-10-31 09:24 | 24.2104 | 310.1693 | 236.0228 | 308.2106 | 212.349 | 82.4042 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9566 | 47.7206 | 141.0888 | 16.1406 | 19.7668 | 5.6809 | 141.094 | 290.4025 | 216.256 | 288.4438 | 192.5822
2012-10-31 09:24 | 24.2134 | 310.1723 | 236.0415 | 308.2519 | 212.4307 | 82.4066 | 0.014448 | 0.35829 | 0.005177 | 24.7983 | 2.9565 | 47.7198 | 141.0852 | 16.1405 | 19.7658 | 5.6811 | 141.0904 | 290.4065 | 216.2757 | 288.4861 | 192.6649
2012-10-31 09:24 | 24.2111 | 310.1623 | 236.0471 | 308.2573 | 212.2394 | 82.4019 | 0.014442 | 0.35826 | 0.005174 | 24.8066 | 2.9564 | 47.7179 | 141.0747 | 16.1404 | 19.7756 | 5.6808 | 141.0798 | 290.3867 | 216.2715 | 288.4817 | 192.4638
2012-10-31 09:24 | 24.2119 | 310.121 | 236.0479 | 308.2619 | 212.2678 | 82.4008 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9563 | 47.7168 | 141.0667 | 16.1405 | 19.7643 | 5.6807 | 141.0718 | 290.3567 | 216.2836 | 288.4976 | 192.5035
2012-10-31 09:24 | 24.2201 | 310.156 | 236.0404 | 308.2586 | 212.1657 | 82.3927 | 0.014442 | 0.35829 | 0.005174 | 24.8086 | 2.9562 | 47.7147 | 141.0554 | 16.1404 | 19.7886 | 5.6802 | 141.0605 | 290.3674 | 216.2518 | 288.47 | 192.3771
2012-10-31 09:24 | 24.2111 | 310.1317 | 236.0078 | 308.2458 | 212.137 | 82.3979 | 0.014452 | 0.35829 | 0.005178 | 24.7914 | 2.9562 | 47.7142 | 141.0532 | 16.1404 | 19.7675 | 5.6805 | 141.0584 | 290.3642 | 216.2403 | 288.4783 | 192.3695
2012-10-31 09:24 | 24.2201 | 310.1101 | 236.009 | 308.2701 | 211.9806 | 82.4054 | 0.014445 | 0.35829 | 0.005175 | 24.8035 | 2.9561 | 47.7115 | 141.0382 | 16.1402 | 19.7926 | 5.681 | 141.0434 | 290.3175 | 216.2164 | 288.4775 | 192.188
2012-10-31 09:24 | 24.2119 | 310.1478 | 235.9654 | 308.2504 | 211.9842 | 82.4019 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.956 | 47.7109 | 141.0342 | 16.1403 | 19.7683 | 5.6808 | 141.0393 | 290.3795 | 216.1971 | 288.4821 | 192.2159
2012-10-31 09:24 | 24.2164 | 310.1867 | 235.9346 | 308.274 | 212.1738 | 82.3973 | 0.014452 | 0.3582 | 0.005177 | 24.7854 | 2.9559 | 47.7086 | 141.0207 | 16.1402 | 19.7728 | 5.6805 | 141.0259 | 290.4139 | 216.1618 | 288.5012 | 192.401
2012-10-31 09:24 | 24.2231 | 310.182 | 235.9413 | 308.2731 | 212.1529 | 82.3938 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9558 | 47.7078 | 141.017 | 16.1401 | 19.8036 | 5.6802 | 141.0222 | 290.3784 | 216.1377 | 288.4695 | 192.3493
2012-10-31 09:24 | 24.2089 | 310.1333 | 235.8918 | 308.2397 | 211.934 | 82.3944 | 0.014455 | 0.35818 | 0.005178 | 24.7792 | 2.9558 | 47.7074 | 141.0151 | 16.1401 | 19.7854 | 5.6803 | 141.0202 | 290.3479 | 216.1064 | 288.4543 | 192.1486
2012-10-31 09:24 | 24.2134 | 310.1608 | 235.9002 | 308.2442 | 212.159 | 82.3973 | 0.014452 | 0.35818 | 0.005176 | 24.7844 | 2.9557 | 47.7058 | 141.0064 | 16.14 | 19.7859 | 5.6805 | 141.0116 | 290.3749 | 216.1143 | 288.4583 | 192.3731
2012-10-31 09:24 | 24.2111 | 310.1508 | 235.9018 | 308.2649 | 212.1685 | 82.3938 | 0.014455 | 0.35817 | 0.005177 | 24.7783 | 2.9539 | 47.6761 | 140.8318 | 16.1399 | 19.8117 | 5.6802 | 140.837 | 290.3391 | 216.0901 | 288.4532 | 192.3568
2012-10-31 09:24 | 24.2066 | 310.1616 | 235.913 | 308.2681 | 212.1798 | 82.395 | 0.014452 | 0.35827 | 0.005178 | 24.7904 | 2.9497 | 47.6035 | 140.4152 | 16.1385 | 19.7831 | 5.6803 | 140.4204 | 290.3785 | 216.1299 | 288.485 | 192.3967
2012-10-31 09:24 | 24.2081 | 310.1211 | 235.9028 | 308.2887 | 212.1773 | 82.3921 | 0.014433 | 0.35818 | 0.00517 | 24.817 | 2.9495 | 47.5996 | 140.3937 | 16.1383 | 19.7846 | 5.6801 | 140.3989 | 290.3365 | 216.1182 | 288.5041 | 192.3927
2012-10-31 09:24 | 24.2029 | 310.1159 | 235.9015 | 308.2491 | 212.1918 | 82.3834 | 0.014433 | 0.35817 | 0.005169 | 24.816 | 2.9494 | 47.5981 | 140.3857 | 16.1382 | 19.8035 | 5.6795 | 140.3909 | 290.3124 | 216.098 | 288.4456 | 192.3883
2012-10-31 09:24 | 24.1992 | 310.1275 | 235.9135 | 308.253 | 211.7707 | 82.3858 | 0.01443 | 0.35811 | 0.005168 | 24.8172 | 2.9498 | 47.6043 | 140.4227 | 16.1382 | 19.8399 | 5.6797 | 140.4279 | 290.2876 | 216.0736 | 288.4131 | 191.9308
2012-10-31 09:24 | 24.2014 | 310.1144 | 235.845 | 308.2322 | 211.9107 | 82.3956 | 0.014426 | 0.35808 | 0.005166 | 24.8221 | 2.9502 | 47.6114 | 140.464 | 16.1383 | 19.7618 | 5.6804 | 140.4692 | 290.3526 | 216.0832 | 288.4704 | 192.1489
2012-10-31 09:24 | 24.2029 | 310.0929 | 235.874 | 308.2758 | 211.7114 | 82.3967 | 0.014442 | 0.35804 | 0.005171 | 24.7916 | 2.9506 | 47.6183 | 140.5039 | 16.1384 | 19.8235 | 5.6804 | 140.509 | 290.2694 | 216.0505 | 288.4523 | 191.8879
2012-10-31 09:24 | 24.1984 | 310.0922 | 235.791 | 308.2292 | 211.2579 | 82.3921 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9511 | 47.6257 | 140.5467 | 16.1385 | 19.811 | 5.6801 | 140.5519 | 290.2812 | 215.98 | 288.4182 | 191.4469
2012-10-31 09:24 | 24.1805 | 310.1011 | 235.6868 | 308.2534 | 211.0235 | 82.3944 | 0.014433 | 0.35805 | 0.005168 | 24.808 | 2.9518 | 47.6375 | 140.6144 | 16.1387 | 19.8092 | 5.6803 | 140.6196 | 290.2919 | 215.8776 | 288.4442 | 191.2143
2012-10-31 09:25 | 24.1827 | 310.088 | 235.5908 | 308.2327 | 210.5846 | 82.3956 | 0.014436 | 0.35798 | 0.005168 | 24.7979 | 2.9565 | 47.7178 | 141.0786 | 16.1399 | 19.7953 | 5.6804 | 141.0838 | 290.2927 | 215.7955 | 288.4374 | 190.7893
2012-10-31 09:25 | 24.1849 | 310.1017 | 235.4242 | 308.2502 | 210.3623 | 82.3875 | 0.014426 | 0.358 | 0.005164 | 24.8161 | 2.9573 | 47.732 | 141.159 | 16.1403 | 19.8176 | 5.6798 | 141.1642 | 290.2841 | 215.6066 | 288.4326 | 190.5447
2012-10-31 09:25 | 24.1737 | 310.0714 | 235.2914 | 308.1931 | 210.3787 | 82.3921 | 0.014423 | 0.35804 | 0.005164 | 24.8242 | 2.9581 | 47.7447 | 141.2316 | 16.1405 | 19.8344 | 5.6801 | 141.2368 | 290.237 | 215.457 | 288.3587 | 190.5443
2012-10-31 09:25 | 24.1745 | 310.1295 | 235.2686 | 308.19 | 211.1553 | 82.4066 | 0.014439 | 0.35805 | 0.00517 | 24.7977 | 2.9587 | 47.755 | 141.2907 | 16.1408 | 19.7791 | 5.6811 | 141.2959 | 290.3504 | 215.4895 | 288.4109 | 191.3762
2012-10-31 09:25 | 24.1648 | 310.1122 | 235.3139 | 308.1689 | 211.5512 | 82.3985 | 0.014433 | 0.35808 | 0.005168 | 24.81 | 2.959 | 47.761 | 141.3242 | 16.141 | 19.8095 | 5.6806 | 141.3294 | 290.3027 | 215.5044 | 288.3594 | 191.7417
2012-10-31 09:25 | 24.1692 | 310.1548 | 235.3889 | 308.1273 | 211.6777 | 82.3811 | 0.01443 | 0.35805 | 0.005167 | 24.8132 | 2.9592 | 47.7638 | 141.341 | 16.141 | 19.7858 | 5.6794 | 141.3461 | 290.369 | 215.6031 | 288.3415 | 191.8919
2012-10-31 09:25 | 24.1648 | 310.1045 | 235.4159 | 308.1421 | 211.7993 | 82.4031 | 0.014439 | 0.35814 | 0.005171 | 24.8037 | 2.9592 | 47.7651 | 141.3486 | 16.141 | 19.7774 | 5.6809 | 141.3538 | 290.3271 | 215.6385 | 288.3647 | 192.0219
2012-10-31 09:25 | 24.1603 | 310.1421 | 235.4546 | 308.1797 | 211.7712 | 82.3973 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 2.9593 | 47.7657 | 141.3513 | 16.1411 | 19.7809 | 5.6805 | 141.3565 | 290.3612 | 215.6737 | 288.3988 | 191.9903
2012-10-31 09:25 | 24.1618 | 310.1054 | 235.4404 | 308.1888 | 211.5679 | 82.3985 | 0.014426 | 0.35816 | 0.005167 | 24.8271 | 2.9592 | 47.7652 | 141.3475 | 16.1412 | 19.8025 | 5.6806 | 141.3527 | 290.3029 | 215.6379 | 288.3863 | 191.7654
2012-10-31 09:25 | 24.158 | 310.1092 | 235.4366 | 308.1468 | 211.5641 | 82.3944 | 0.014445 | 0.35816 | 0.005174 | 24.7945 | 2.9591 | 47.7636 | 141.3382 | 16.1412 | 19.7546 | 5.6803 | 141.3433 | 290.3546 | 215.682 | 288.3922 | 191.8095
2012-10-31 09:25 | 24.152 | 310.1185 | 235.4345 | 308.1752 | 211.5738 | 82.3973 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.959 | 47.7623 | 141.3299 | 16.1412 | 19.7967 | 5.6805 | 141.3351 | 290.3218 | 215.6378 | 288.3785 | 191.7771
2012-10-31 09:25 | 24.1588 | 310.0794 | 235.4884 | 308.1399 | 211.4152 | 82.4054 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.959 | 47.7624 | 141.3308 | 16.1412 | 19.8155 | 5.681 | 141.3359 | 290.2639 | 215.6729 | 288.3244 | 191.5997
2012-10-31 09:25 | 24.1565 | 310.1307 | 235.4312 | 308.13 | 211.5468 | 82.3996 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9589 | 47.7602 | 141.3172 | 16.1412 | 19.7691 | 5.6806 | 141.3224 | 290.3616 | 215.6621 | 288.3609 | 191.7777
2012-10-31 09:25 | 24.1618 | 310.0977 | 235.4561 | 308.2041 | 211.7687 | 82.4025 | 0.014452 | 0.35816 | 0.005176 | 24.7825 | 2.9588 | 47.7584 | 141.3066 | 16.1413 | 19.7824 | 5.6808 | 141.3118 | 290.3153 | 215.6737 | 288.4217 | 191.9863
2012-10-31 09:25 | 24.1543 | 310.0634 | 235.4918 | 308.1431 | 211.7967 | 82.4141 | 0.014436 | 0.35817 | 0.005171 | 24.8109 | 2.9587 | 47.7565 | 141.2958 | 16.1412 | 19.7468 | 5.6816 | 141.3009 | 290.3166 | 215.745 | 288.3963 | 192.0499
2012-10-31 09:25 | 24.1625 | 310.129 | 235.5039 | 308.178 | 211.6828 | 82.4083 | 0.01443 | 0.35818 | 0.005169 | 24.8222 | 2.9586 | 47.755 | 141.2868 | 16.1412 | 19.7671 | 5.6812 | 141.292 | 290.3619 | 215.7368 | 288.4109 | 191.9157
2012-10-31 09:25 | 24.1565 | 310.1268 | 235.4822 | 308.1797 | 211.5626 | 82.4164 | 0.01443 | 0.35821 | 0.005169 | 24.8242 | 2.9585 | 47.7535 | 141.2781 | 16.1412 | 19.7651 | 5.6818 | 141.2833 | 290.3617 | 215.7171 | 288.4146 | 191.7975
2012-10-31 09:25 | 24.1573 | 310.1429 | 235.4555 | 308.1499 | 211.5634 | 82.4135 | 0.014433 | 0.35823 | 0.00517 | 24.8201 | 2.9584 | 47.7524 | 141.2711 | 16.1413 | 19.818 | 5.6816 | 141.2763 | 290.3249 | 215.6375 | 288.3319 | 191.7454
2012-10-31 09:25 | 24.1528 | 310.0964 | 235.4981 | 308.176 | 211.5589 | 82.4181 | 0.014442 | 0.3582 | 0.005173 | 24.8026 | 2.9583 | 47.7511 | 141.2642 | 16.1412 | 19.7895 | 5.6819 | 141.2694 | 290.3069 | 215.7086 | 288.3865 | 191.7694
2012-10-31 09:25 | 24.1558 | 310.1491 | 235.4697 | 308.2173 | 211.5895 | 82.41 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9583 | 47.7495 | 141.2555 | 16.1411 | 19.7443 | 5.6813 | 141.2607 | 290.4048 | 215.7254 | 288.473 | 191.8452
2012-10-31 09:25 | 24.1528 | 310.1002 | 235.4981 | 308.1454 | 211.9015 | 82.4158 | 0.014442 | 0.35818 | 0.005173 | 24.8016 | 2.9582 | 47.7478 | 141.2456 | 16.141 | 19.7574 | 5.6817 | 141.2507 | 290.3428 | 215.7407 | 288.388 | 192.1441
2012-10-31 09:25 | 24.1438 | 310.0874 | 235.5048 | 308.1364 | 211.8689 | 82.4152 | 0.014426 | 0.35817 | 0.005167 | 24.8281 | 2.958 | 47.7453 | 141.2312 | 16.141 | 19.7644 | 5.6817 | 141.2363 | 290.323 | 215.7404 | 288.372 | 192.1045
2012-10-31 09:25 | 24.1476 | 310.1256 | 235.5008 | 308.1555 | 211.9239 | 82.4008 | 0.01443 | 0.35827 | 0.00517 | 24.8282 | 2.958 | 47.7452 | 141.2299 | 16.1411 | 19.7321 | 5.6807 | 141.2351 | 290.3935 | 215.7687 | 288.4234 | 192.1918
2012-10-31 09:26 | 24.1535 | 310.1162 | 235.4871 | 308.192 | 211.9416 | 82.4118 | 0.014439 | 0.35818 | 0.005172 | 24.8067 | 2.9579 | 47.7433 | 141.2189 | 16.1411 | 19.7581 | 5.6815 | 141.2241 | 290.3581 | 215.729 | 288.4339 | 192.1835
2012-10-31 09:26 | 24.155 | 310.1406 | 235.5671 | 308.1782 | 212.0848 | 82.4066 | 0.014439 | 0.35811 | 0.005171 | 24.8017 | 2.9578 | 47.7416 | 141.2094 | 16.141 | 19.7355 | 5.6811 | 141.2145 | 290.4051 | 215.8316 | 288.4427 | 192.3493
2012-10-31 09:26 | 24.1543 | 310.1591 | 235.6213 | 308.2043 | 212.0605 | 82.4094 | 0.014426 | 0.3582 | 0.005167 | 24.8301 | 2.9577 | 47.74 | 141.2002 | 16.141 | 19.7549 | 5.6813 | 141.2054 | 290.4042 | 215.8664 | 288.4494 | 192.3056
2012-10-31 09:26 | 24.1483 | 310.1378 | 235.6349 | 308.1409 | 212.1215 | 82.4175 | 0.01443 | 0.35821 | 0.005169 | 24.8242 | 2.9576 | 47.7377 | 141.1872 | 16.1409 | 19.7087 | 5.6819 | 141.1924 | 290.4291 | 215.9262 | 288.4322 | 192.4128
2012-10-31 09:26 | 24.1565 | 310.146 | 235.6353 | 308.2141 | 212.3699 | 82.406 | 0.014445 | 0.35824 | 0.005175 | 24.8004 | 2.9575 | 47.736 | 141.1777 | 16.1408 | 19.7129 | 5.6811 | 141.1828 | 290.4331 | 215.9224 | 288.5012 | 192.657
2012-10-31 09:26 | 24.1528 | 310.1805 | 235.7258 | 308.1798 | 212.2914 | 82.4083 | 0.014442 | 0.35824 | 0.005174 | 24.8056 | 2.9575 | 47.7361 | 141.1792 | 16.1407 | 19.7333 | 5.6812 | 141.1844 | 290.4472 | 215.9925 | 288.4465 | 192.5581
2012-10-31 09:26 | 24.152 | 310.1491 | 235.7368 | 308.1828 | 212.3575 | 82.4129 | 0.014433 | 0.3583 | 0.005171 | 24.8251 | 2.9574 | 47.7346 | 141.1688 | 16.1409 | 19.7445 | 5.6815 | 141.174 | 290.4046 | 215.9923 | 288.4383 | 192.613
2012-10-31 09:26 | 24.158 | 310.1628 | 235.8213 | 308.2118 | 212.5013 | 82.4123 | 0.01442 | 0.35821 | 0.005165 | 24.8414 | 2.9572 | 47.7319 | 141.1532 | 16.1408 | 19.7425 | 5.6815 | 141.1584 | 290.4203 | 216.0788 | 288.4693 | 192.7588
2012-10-31 09:26 | 24.1446 | 310.1417 | 235.8589 | 308.1869 | 212.4485 | 82.4054 | 0.014448 | 0.35821 | 0.005175 | 24.7933 | 2.9571 | 47.7304 | 141.1452 | 16.1408 | 19.7091 | 5.681 | 141.1504 | 290.4326 | 216.1498 | 288.4778 | 192.7394
2012-10-31 09:26 | 24.1476 | 310.1409 | 235.9247 | 308.1861 | 212.3177 | 82.4199 | 0.014445 | 0.3583 | 0.005176 | 24.8044 | 2.957 | 47.7287 | 141.1355 | 16.1408 | 19.704 | 5.682 | 141.1407 | 290.4369 | 216.2207 | 288.4821 | 192.6137
2012-10-31 09:26 | 24.1543 | 310.1782 | 235.9157 | 308.1928 | 212.2889 | 82.4129 | 0.014436 | 0.35824 | 0.005172 | 24.8159 | 2.9569 | 47.727 | 141.1263 | 16.1406 | 19.6987 | 5.6815 | 141.1315 | 290.4795 | 216.217 | 288.4941 | 192.5902
2012-10-31 09:26 | 24.158 | 310.1245 | 235.888 | 308.185 | 212.1272 | 82.4123 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 2.9568 | 47.7258 | 141.118 | 16.1408 | 19.7144 | 5.6815 | 141.1232 | 290.4101 | 216.1736 | 288.4706 | 192.4128
2012-10-31 09:26 | 24.1588 | 310.1253 | 235.8927 | 308.1858 | 212.1083 | 82.4106 | 0.014439 | 0.3582 | 0.005172 | 24.8077 | 2.9568 | 47.7254 | 141.1163 | 16.1407 | 19.6992 | 5.6814 | 141.1214 | 290.4261 | 216.1935 | 288.4866 | 192.4091
2012-10-31 09:26 | 24.1618 | 310.178 | 235.8918 | 308.2233 | 212.2373 | 82.417 | 0.014426 | 0.35826 | 0.005168 | 24.8341 | 2.9567 | 47.7231 | 141.1031 | 16.1406 | 19.7062 | 5.6818 | 141.1083 | 290.4718 | 216.1856 | 288.5171 | 192.5311
2012-10-31 09:26 | 24.155 | 310.1712 | 235.9007 | 308.2012 | 212.2502 | 82.4204 | 0.014439 | 0.35829 | 0.005173 | 24.8138 | 2.9566 | 47.7211 | 141.092 | 16.1406 | 19.7235 | 5.6821 | 141.0972 | 290.4477 | 216.1772 | 288.4777 | 192.5267
2012-10-31 09:26 | 24.158 | 310.201 | 235.939 | 308.2156 | 212.202 | 82.4204 | 0.014445 | 0.35826 | 0.005175 | 24.8015 | 2.9565 | 47.7195 | 141.0829 | 16.1405 | 19.6904 | 5.6821 | 141.0881 | 290.5106 | 216.2486 | 288.5252 | 192.5116
2012-10-31 09:26 | 24.1648 | 310.1848 | 235.8909 | 308.2569 | 211.9686 | 82.4187 | 0.014433 | 0.3583 | 0.005171 | 24.8251 | 2.9564 | 47.7179 | 141.0742 | 16.1404 | 19.7373 | 5.6819 | 141.0794 | 290.4475 | 216.1536 | 288.5196 | 192.2313
2012-10-31 09:26 | 24.1603 | 310.1995 | 235.8471 | 308.2294 | 212.1138 | 82.406 | 0.014439 | 0.35823 | 0.005172 | 24.8098 | 2.9563 | 47.7167 | 141.0669 | 16.1405 | 19.7007 | 5.6811 | 141.0721 | 290.4988 | 216.1464 | 288.5287 | 192.4131
2012-10-31 09:26 | 24.161 | 310.1925 | 235.8557 | 308.2301 | 212.1066 | 82.417 | 0.014436 | 0.35829 | 0.005172 | 24.8189 | 2.9562 | 47.714 | 141.0516 | 16.1404 | 19.7134 | 5.6818 | 141.0568 | 290.4791 | 216.1423 | 288.5167 | 192.3932
2012-10-31 09:26 | 24.1595 | 310.2101 | 235.8699 | 308.2248 | 212.2587 | 82.4187 | 0.014436 | 0.35823 | 0.005171 | 24.8149 | 2.9561 | 47.7131 | 141.0454 | 16.1405 | 19.736 | 5.6819 | 141.0506 | 290.4741 | 216.1339 | 288.4888 | 192.5227
2012-10-31 09:26 | 24.161 | 310.1696 | 235.891 | 308.2454 | 212.2129 | 82.4118 | 0.014445 | 0.35824 | 0.005175 | 24.8004 | 2.9561 | 47.7121 | 141.0421 | 16.1402 | 19.7295 | 5.6815 | 141.0472 | 290.4401 | 216.1615 | 288.5159 | 192.4834
2012-10-31 09:27 | 24.1603 | 310.1995 | 235.9099 | 308.2447 | 212.1925 | 82.4141 | 0.014445 | 0.3583 | 0.005176 | 24.8044 | 2.9559 | 47.7095 | 141.0268 | 16.1402 | 19.7047 | 5.6816 | 141.0319 | 290.4948 | 216.2052 | 288.54 | 192.4878
2012-10-31 09:27 | 24.1655 | 310.1855 | 235.9347 | 308.2346 | 212.0678 | 82.4187 | 0.014452 | 0.35824 | 0.005177 | 24.7884 | 2.9559 | 47.709 | 141.0242 | 16.1402 | 19.6898 | 5.6819 | 141.0293 | 290.4957 | 216.2449 | 288.5448 | 192.378
2012-10-31 09:27 | 24.1648 | 310.2116 | 235.934 | 308.276 | 212.1065 | 82.4152 | 0.014439 | 0.35824 | 0.005173 | 24.8107 | 2.9559 | 47.7081 | 141.0182 | 16.1402 | 19.7453 | 5.6817 | 141.0234 | 290.4663 | 216.1887 | 288.5307 | 192.3612
2012-10-31 09:27 | 24.167 | 310.1794 | 235.9009 | 308.217 | 212.2544 | 82.4083 | 0.014442 | 0.35829 | 0.005174 | 24.8086 | 2.951 | 47.6268 | 140.5468 | 16.1392 | 19.6913 | 5.6812 | 140.5519 | 290.4881 | 216.2096 | 288.5257 | 192.5631
2012-10-31 09:27 | 24.1737 | 310.1937 | 235.8998 | 308.2543 | 212.4068 | 82.4048 | 0.014445 | 0.35813 | 0.005173 | 24.7925 | 2.9499 | 47.6067 | 140.4337 | 16.1386 | 19.7341 | 5.681 | 140.4388 | 290.4596 | 216.1657 | 288.5202 | 192.6727
2012-10-31 09:27 | 24.1752 | 310.1455 | 235.9798 | 308.2252 | 212.1799 | 82.4008 | 0.01443 | 0.3581 | 0.005167 | 24.8162 | 2.9495 | 47.601 | 140.4013 | 16.1384 | 19.7196 | 5.6807 | 140.4065 | 290.4259 | 216.2602 | 288.5056 | 192.4603
2012-10-31 09:27 | 24.1618 | 310.1666 | 235.8957 | 308.2424 | 212.2373 | 82.399 | 0.01443 | 0.35804 | 0.005167 | 24.8122 | 2.9497 | 47.6035 | 140.4161 | 16.1384 | 19.7664 | 5.6806 | 140.4213 | 290.4002 | 216.1293 | 288.476 | 192.4709
2012-10-31 09:27 | 24.161 | 310.139 | 235.9616 | 308.2531 | 212.5713 | 82.3956 | 0.014426 | 0.35798 | 0.005164 | 24.8151 | 2.9501 | 47.6101 | 140.4548 | 16.1384 | 19.7897 | 5.6804 | 140.4599 | 290.3493 | 216.1719 | 288.4634 | 192.7816
2012-10-31 09:27 | 24.1498 | 310.1737 | 236.0329 | 308.2495 | 212.9224 | 82.3996 | 0.014433 | 0.35792 | 0.005166 | 24.799 | 2.9505 | 47.6177 | 140.4981 | 16.1386 | 19.7223 | 5.6806 | 140.5033 | 290.4514 | 216.3106 | 288.5272 | 193.2001
2012-10-31 09:27 | 24.1468 | 310.1745 | 236.0456 | 308.258 | 212.5256 | 82.3979 | 0.014417 | 0.35791 | 0.00516 | 24.8256 | 2.9509 | 47.6243 | 140.5357 | 16.1388 | 19.7634 | 5.6805 | 140.5409 | 290.4111 | 216.2822 | 288.4946 | 192.7622
2012-10-31 09:27 | 24.1528 | 310.1996 | 236.0633 | 308.2487 | 212.1141 | 82.4563 | 0.01442 | 0.35798 | 0.005162 | 24.8254 | 3.0944 | 50.0426 | 154.8515 | 16.172 | 19.7855 | 5.6845 | 154.8567 | 290.4141 | 216.2778 | 288.4632 | 192.3286
2012-10-31 09:27 | 24.1393 | 310.5188 | 236.1715 | 308.2505 | 211.9431 | 82.814 | 0.014442 | 0.35795 | 0.00517 | 24.7856 | 3.1819 | 51.5896 | 164.1509 | 16.2137 | 19.7599 | 5.7092 | 164.156 | 290.7589 | 216.4116 | 288.4906 | 192.1832
2012-10-31 09:27 | 24.1378 | 311.0412 | 236.3819 | 308.3217 | 212.3 | 82.8741 | 0.014442 | 0.35805 | 0.005171 | 24.7925 | 3.1822 | 51.6116 | 164.2396 | 16.2187 | 19.7584 | 5.7133 | 164.2447 | 291.2828 | 216.6235 | 288.5633 | 192.5416
2012-10-31 09:27 | 24.1431 | 311.3867 | 236.4814 | 308.3959 | 212.5022 | 82.9013 | 0.014439 | 0.35816 | 0.005171 | 24.8048 | 3.1819 | 51.6124 | 164.2239 | 16.2208 | 19.8038 | 5.7152 | 164.2291 | 291.5829 | 216.6776 | 288.5921 | 192.6984
2012-10-31 09:27 | 24.1333 | 311.7669 | 236.6639 | 308.5315 | 212.5239 | 82.944 | 0.014439 | 0.35813 | 0.005171 | 24.8028 | 3.1816 | 51.6134 | 164.2129 | 16.2225 | 19.778 | 5.7182 | 164.2181 | 291.9889 | 216.8859 | 288.7535 | 192.7459
2012-10-31 09:27 | 24.1281 | 312.1172 | 236.8275 | 308.7788 | 212.755 | 82.9862 | 0.014442 | 0.35823 | 0.005174 | 24.8046 | 3.1813 | 51.6137 | 164.2002 | 16.224 | 19.7969 | 5.7211 | 164.2053 | 292.3203 | 217.0306 | 288.9819 | 192.9581
2012-10-31 09:27 | 24.1326 | 312.5 | 237.0321 | 308.9593 | 212.9524 | 83.0128 | 0.014436 | 0.35826 | 0.005172 | 24.8169 | 3.1811 | 51.6135 | 164.1874 | 16.2251 | 19.7853 | 5.7229 | 164.1926 | 292.7147 | 217.2468 | 289.174 | 193.1671
2012-10-31 09:27 | 24.1274 | 312.7891 | 237.1721 | 309.1262 | 212.7543 | 83.055 | 0.014448 | 0.35826 | 0.005176 | 24.7963 | 3.1809 | 51.6131 | 164.1755 | 16.226 | 19.7681 | 5.7258 | 164.1807 | 293.021 | 217.404 | 289.3581 | 192.9862
2012-10-31 09:27 | 24.1274 | 313.0681 | 237.3251 | 309.4399 | 212.8724 | 83.0689 | 0.014448 | 0.35833 | 0.005177 | 24.8013 | 3.1807 | 51.6128 | 164.1649 | 16.2269 | 19.752 | 5.7268 | 164.17 | 293.3161 | 217.5731 | 289.6879 | 193.1204
2012-10-31 09:27 | 24.1259 | 313.4105 | 237.5354 | 309.6832 | 213.2804 | 83.1139 | 0.014442 | 0.35834 | 0.005175 | 24.8126 | 3.1805 | 51.6119 | 164.1516 | 16.2276 | 19.7546 | 5.7299 | 164.1568 | 293.6559 | 217.7808 | 289.9286 | 193.5258
2012-10-31 09:27 | 24.1251 | 313.9752 | 237.9309 | 310.2369 | 213.4686 | 83.1567 | 0.014448 | 0.3584 | 0.005178 | 24.8063 | 3.1801 | 51.6094 | 164.1219 | 16.229 | 19.7738 | 5.7328 | 164.1271 | 294.2014 | 218.1571 | 290.4631 | 193.6948
2012-10-31 09:28 | 24.1311 | 314.5007 | 238.2939 | 310.8051 | 213.5652 | 83.2157 | 0.014458 | 0.35846 | 0.005183 | 24.7931 | 3.1797 | 51.6078 | 164.099 | 16.2302 | 19.7999 | 5.7369 | 164.1042 | 294.7008 | 218.494 | 291.0052 | 193.7653
2012-10-31 09:28 | 24.1289 | 314.8423 | 238.4368 | 311.1202 | 213.8859 | 83.2388 | 0.014439 | 0.35849 | 0.005176 | 24.8278 | 3.1796 | 51.6067 | 164.0863 | 16.2308 | 19.8338 | 5.7385 | 164.0915 | 295.0085 | 218.603 | 291.2864 | 194.0521
2012-10-31 09:28 | 24.1266 | 315.1074 | 238.6267 | 311.4352 | 213.8915 | 83.2775 | 0.014455 | 0.35846 | 0.005182 | 24.7983 | 3.1794 | 51.6059 | 164.0752 | 16.2314 | 19.7833 | 5.7412 | 164.0804 | 295.3241 | 218.8434 | 291.6519 | 194.1082
2012-10-31 09:28 | 24.1318 | 315.3418 | 238.7574 | 311.6966 | 214.0542 | 83.3075 | 0.01447 | 0.35855 | 0.005188 | 24.7786 | 3.1793 | 51.6052 | 164.0662 | 16.2318 | 19.8006 | 5.7432 | 164.0714 | 295.5412 | 218.9568 | 291.896 | 194.2536
2012-10-31 09:28 | 24.1356 | 315.59 | 238.9455 | 311.9909 | 214.1407 | 83.3133 | 0.014448 | 0.35847 | 0.005179 | 24.8113 | 3.1791 | 51.6041 | 164.0547 | 16.2323 | 19.7883 | 5.7436 | 164.0599 | 295.8017 | 219.1572 | 292.2026 | 194.3524
2012-10-31 09:28 | 24.1296 | 315.8398 | 239.0846 | 312.3021 | 214.4143 | 83.3445 | 0.014442 | 0.35852 | 0.005178 | 24.8246 | 3.1789 | 51.6027 | 164.0398 | 16.2329 | 19.8064 | 5.7458 | 164.045 | 296.0334 | 219.2782 | 292.4957 | 194.6079
2012-10-31 09:28 | 24.1333 | 316.1032 | 239.3236 | 312.6078 | 214.544 | 83.3653 | 0.014433 | 0.3585 | 0.005174 | 24.839 | 3.1787 | 51.6012 | 164.0253 | 16.2334 | 19.786 | 5.7472 | 164.0305 | 296.3172 | 219.5376 | 292.8218 | 194.758
2012-10-31 09:28 | 24.1281 | 316.3157 | 239.4792 | 312.8624 | 214.7042 | 83.396 | 0.014445 | 0.35856 | 0.005179 | 24.8224 | 3.1786 | 51.6002 | 164.0156 | 16.2337 | 19.8169 | 5.7493 | 164.0208 | 296.4988 | 219.6623 | 293.0455 | 194.8873
2012-10-31 09:28 | 24.1333 | 316.5614 | 239.6648 | 313.1657 | 214.9692 | 83.4278 | 0.014452 | 0.35857 | 0.005182 | 24.8114 | 3.1785 | 51.5995 | 164.0071 | 16.2341 | 19.8382 | 5.7515 | 164.0123 | 296.7232 | 219.8266 | 293.3275 | 195.131
2012-10-31 09:28 | 24.1348 | 316.8416 | 239.8427 | 313.4614 | 215.018 | 83.4468 | 0.014436 | 0.35863 | 0.005177 | 24.8429 | 3.1783 | 51.5981 | 163.9936 | 16.2346 | 19.8276 | 5.7528 | 163.9988 | 297.014 | 220.0151 | 293.6338 | 195.1904
2012-10-31 09:28 | 24.1296 | 317.1151 | 240.0022 | 313.7581 | 215.0561 | 83.4723 | 0.014436 | 0.35862 | 0.005177 | 24.8419 | 3.1781 | 51.5971 | 163.9829 | 16.235 | 19.7903 | 5.7546 | 163.988 | 297.3248 | 220.2119 | 293.9678 | 195.2658
2012-10-31 09:28 | 24.1356 | 317.3654 | 240.165 | 314.0583 | 215.0148 | 83.4983 | 0.014455 | 0.35862 | 0.005184 | 24.8093 | 3.178 | 51.5958 | 163.9705 | 16.2354 | 19.8284 | 5.7564 | 163.9757 | 297.537 | 220.3366 | 294.2299 | 195.1864
2012-10-31 09:28 | 24.1311 | 317.5327 | 240.2821 | 314.3059 | 215.2072 | 83.53 | 0.014448 | 0.35865 | 0.005182 | 24.8233 | 3.1779 | 51.5947 | 163.9622 | 16.2356 | 19.7798 | 5.7586 | 163.9674 | 297.7529 | 220.5023 | 294.5261 | 195.4274
2012-10-31 09:28 | 24.1281 | 317.7511 | 240.3928 | 314.555 | 215.4129 | 83.5347 | 0.014455 | 0.35865 | 0.005184 | 24.8113 | 3.1777 | 51.5934 | 163.9489 | 16.236 | 19.833 | 5.7589 | 163.9541 | 297.9181 | 220.5598 | 294.722 | 195.5799
2012-10-31 09:28 | 24.1311 | 317.945 | 240.5722 | 314.7834 | 215.4356 | 83.5659 | 0.014445 | 0.3586 | 0.00518 | 24.8254 | 3.1775 | 51.592 | 163.9352 | 16.2365 | 19.8079 | 5.761 | 163.9404 | 298.1371 | 220.7643 | 294.9755 | 195.6277
2012-10-31 09:28 | 24.1461 | 318.2195 | 240.7087 | 315.1002 | 215.36 | 83.5769 | 0.014445 | 0.35872 | 0.005182 | 24.8334 | 3.1774 | 51.5905 | 163.9219 | 16.2369 | 19.8269 | 5.7618 | 163.927 | 298.3926 | 220.8818 | 295.2733 | 195.5331
2012-10-31 09:28 | 24.1341 | 318.3907 | 240.8182 | 315.3097 | 215.5646 | 83.5988 | 0.014439 | 0.35865 | 0.005179 | 24.8388 | 3.1773 | 51.5902 | 163.9171 | 16.2372 | 19.8149 | 5.7633 | 163.9223 | 298.5758 | 221.0033 | 295.4948 | 195.7497
2012-10-31 09:28 | 24.1341 | 318.6083 | 240.8966 | 315.535 | 215.6158 | 83.6312 | 0.014445 | 0.35866 | 0.005181 | 24.8294 | 3.1772 | 51.5894 | 163.9083 | 16.2376 | 19.8109 | 5.7655 | 163.9135 | 298.7974 | 221.0857 | 295.7241 | 195.8049
2012-10-31 09:28 | 24.1333 | 318.8174 | 241.0448 | 315.7977 | 215.9694 | 83.6491 | 0.014452 | 0.35869 | 0.005184 | 24.8194 | 3.177 | 51.5876 | 163.893 | 16.2379 | 19.8342 | 5.7668 | 163.8982 | 298.9832 | 221.2106 | 295.9635 | 196.1352
2012-10-31 09:28 | 24.1401 | 319.0684 | 241.2201 | 316.0718 | 216.2478 | 83.6676 | 0.014436 | 0.35875 | 0.005179 | 24.8509 | 3.1768 | 51.5863 | 163.8809 | 16.2383 | 19.8089 | 5.768 | 163.8861 | 299.2595 | 221.4112 | 296.2629 | 196.4389
2012-10-31 09:28 | 24.1326 | 319.2517 | 241.3772 | 316.2362 | 216.4962 | 83.6896 | 0.014458 | 0.35872 | 0.005186 | 24.8111 | 3.1767 | 51.585 | 163.8692 | 16.2386 | 19.8335 | 5.7696 | 163.8744 | 299.4182 | 221.5437 | 296.4027 | 196.6627
2012-10-31 09:29 | 24.1378 | 319.6423 | 241.7273 | 316.7186 | 216.655 | 83.7306 | 0.014452 | 0.35875 | 0.005185 | 24.8234 | 3.1765 | 51.5832 | 163.8528 | 16.2391 | 19.8266 | 5.7724 | 163.858 | 299.8157 | 221.9007 | 296.892 | 196.8284
2012-10-31 09:29 | 24.1408 | 320.0077 | 241.9615 | 317.1454 | 216.7801 | 83.7641 | 0.014455 | 0.35878 | 0.005186 | 24.8203 | 3.1763 | 51.5815 | 163.8363 | 16.2397 | 19.8015 | 5.7747 | 163.8415 | 300.2062 | 222.16 | 297.3439 | 196.9786
2012-10-31 09:29 | 24.1386 | 320.2573 | 242.1356 | 317.357 | 216.703 | 83.8017 | 0.014448 | 0.35873 | 0.005183 | 24.8293 | 3.1761 | 51.5801 | 163.8261 | 16.2398 | 19.8274 | 5.7773 | 163.8313 | 300.4299 | 222.3082 | 297.5296 | 196.8756
2012-10-31 09:29 | 24.1318 | 320.4184 | 242.266 | 317.5563 | 217.1923 | 83.8184 | 0.014445 | 0.35876 | 0.005182 | 24.8364 | 3.176 | 51.5791 | 163.8167 | 16.2401 | 19.8166 | 5.7784 | 163.8218 | 300.6018 | 222.4494 | 297.7397 | 197.3757
2012-10-31 09:29 | 24.1311 | 320.6084 | 242.4141 | 317.777 | 217.2428 | 83.834 | 0.014458 | 0.35881 | 0.005188 | 24.8171 | 3.1759 | 51.578 | 163.8066 | 16.2405 | 19.8199 | 5.7795 | 163.8118 | 300.7885 | 222.5942 | 297.9571 | 197.4229
2012-10-31 09:29 | 24.1229 | 320.8139 | 242.5196 | 317.9826 | 217.2622 | 83.8554 | 0.014452 | 0.35876 | 0.005185 | 24.8244 | 3.1758 | 51.5768 | 163.7963 | 16.2407 | 19.7877 | 5.781 | 163.8015 | 301.0262 | 222.7319 | 298.1949 | 197.4745
2012-10-31 09:29 | 24.1281 | 320.9602 | 242.6932 | 318.1901 | 217.48 | 83.8606 | 0.014458 | 0.35881 | 0.005188 | 24.8171 | 3.1756 | 51.5756 | 163.7858 | 16.241 | 19.8249 | 5.7813 | 163.791 | 301.1353 | 222.8683 | 298.3652 | 197.6551
2012-10-31 09:29 | 24.1214 | 321.1366 | 242.7766 | 318.3551 | 217.4103 | 83.8866 | 0.014442 | 0.35878 | 0.005181 | 24.8426 | 3.1756 | 51.5747 | 163.7783 | 16.2412 | 19.7862 | 5.7831 | 163.7834 | 301.3504 | 222.9904 | 298.5689 | 197.6241
2012-10-31 09:29 | 24.1229 | 321.2983 | 242.9113 | 318.5474 | 217.6204 | 83.9097 | 0.014448 | 0.35885 | 0.005185 | 24.8373 | 3.1754 | 51.5738 | 163.7688 | 16.2415 | 19.7756 | 5.7847 | 163.774 | 301.5227 | 223.1357 | 298.7718 | 197.8448
2012-10-31 09:29 | 24.1139 | 321.5029 | 243.0551 | 318.7522 | 217.8437 | 83.9207 | 0.014452 | 0.35881 | 0.005185 | 24.8274 | 3.1753 | 51.5726 | 163.7594 | 16.2417 | 19.7987 | 5.7855 | 163.7646 | 301.7042 | 223.2564 | 298.9535 | 198.045
2012-10-31 09:29 | 24.1221 | 321.6751 | 243.2278 | 318.9626 | 218.1668 | 83.949 | 0.014458 | 0.35881 | 0.005188 | 24.8171 | 3.1717 | 51.5122 | 163.3792 | 16.2414 | 19.8109 | 5.7874 | 163.3844 | 301.8642 | 223.4169 | 299.1517 | 198.3559
2012-10-31 09:29 | 24.1124 | 321.776 | 243.3474 | 319.1094 | 218.1729 | 83.9485 | 0.014452 | 0.35878 | 0.005185 | 24.8254 | 3.1654 | 51.4027 | 162.7104 | 16.2389 | 19.7852 | 5.7874 | 162.7156 | 301.9908 | 223.5622 | 299.3242 | 198.3877
2012-10-31 09:29 | 24.1206 | 321.9367 | 243.4927 | 319.3007 | 218.2323 | 83.9612 | 0.014445 | 0.35879 | 0.005183 | 24.8384 | 3.1668 | 51.4281 | 162.8628 | 16.2398 | 19.8415 | 5.7883 | 162.8679 | 302.0952 | 223.6512 | 299.4592 | 198.3908
2012-10-31 09:29 | 24.1109 | 322.0796 | 243.5927 | 319.4742 | 218.1793 | 83.9826 | 0.014433 | 0.35866 | 0.005177 | 24.8501 | 3.1671 | 51.4345 | 162.8994 | 16.2401 | 19.7757 | 5.7898 | 162.9046 | 302.3039 | 223.817 | 299.6985 | 198.4036
2012-10-31 09:29 | 24.1094 | 322.2078 | 243.7126 | 319.6711 | 217.355 | 83.9987 | 0.014436 | 0.35862 | 0.005177 | 24.8419 | 3.1675 | 51.4416 | 162.94 | 16.2405 | 19.7621 | 5.7909 | 162.9452 | 302.4457 | 223.9505 | 299.909 | 197.5929
2012-10-31 09:29 | 24.1072 | 322.4267 | 243.773 | 319.7795 | 218.7228 | 84.012 | 0.014436 | 0.35865 | 0.005177 | 24.8439 | 3.1678 | 51.4483 | 162.98 | 16.2408 | 19.7559 | 5.7918 | 162.9852 | 302.6708 | 224.0171 | 300.0236 | 198.9669
2012-10-31 09:29 | 24.1072 | 322.564 | 243.9963 | 319.9779 | 218.3645 | 84.0219 | 0.014448 | 0.35853 | 0.00518 | 24.8153 | 3.1682 | 51.4552 | 163.0195 | 16.2412 | 19.7639 | 5.7925 | 163.0247 | 302.8001 | 224.2324 | 300.214 | 198.6006
2012-10-31 09:29 | 24.0952 | 322.735 | 243.9921 | 320.1491 | 218.695 | 84.0444 | 0.014452 | 0.35859 | 0.005182 | 24.8124 | 3.1686 | 51.4635 | 163.0667 | 16.2417 | 19.776 | 5.794 | 163.0719 | 302.959 | 224.2161 | 300.3731 | 198.919
2012-10-31 09:29 | 24.0892 | 322.8701 | 244.1819 | 320.2957 | 219.248 | 84.06 | 0.014433 | 0.35859 | 0.005176 | 24.8451 | 3.1713 | 51.511 | 163.3592 | 16.2427 | 19.758 | 5.7951 | 163.3643 | 303.1121 | 224.4239 | 300.5377 | 199.49
2012-10-31 09:29 | 24.0825 | 323.0007 | 244.277 | 320.4759 | 218.6941 | 84.0872 | 0.014433 | 0.35852 | 0.005174 | 24.8401 | 3.1775 | 51.6188 | 164.0186 | 16.2451 | 19.7673 | 5.797 | 164.0237 | 303.2334 | 224.5097 | 300.7086 | 198.9268
2012-10-31 09:29 | 24.078 | 323.183 | 244.3704 | 320.6049 | 218.8353 | 84.1045 | 0.014445 | 0.35855 | 0.005179 | 24.8215 | 3.1775 | 51.6201 | 164.0219 | 16.2456 | 19.7387 | 5.7982 | 164.0271 | 303.4443 | 224.6317 | 300.8662 | 199.0966
2012-10-31 09:29 | 24.081 | 323.3576 | 244.4987 | 320.7338 | 219.1453 | 84.127 | 0.014436 | 0.35863 | 0.005177 | 24.8429 | 3.1775 | 51.622 | 164.0298 | 16.246 | 19.7538 | 5.7997 | 164.0349 | 303.6038 | 224.7449 | 300.98 | 199.3915
2012-10-31 09:30 | 24.0653 | 323.4754 | 244.6044 | 320.8745 | 218.9013 | 84.1374 | 0.014439 | 0.35865 | 0.005179 | 24.8388 | 3.1775 | 51.6229 | 164.0329 | 16.2463 | 19.698 | 5.8004 | 164.0381 | 303.7774 | 224.9064 | 301.1765 | 199.2033
2012-10-31 09:30 | 24.063 | 323.637 | 244.7078 | 321.0553 | 219.4383 | 84.1617 | 0.014455 | 0.35862 | 0.005184 | 24.8093 | 3.1775 | 51.6233 | 164.0327 | 16.2465 | 19.7157 | 5.8021 | 164.0379 | 303.9213 | 224.9921 | 301.3396 | 199.7226
2012-10-31 09:30 | 24.0705 | 323.7741 | 244.8406 | 321.162 | 219.6426 | 84.1773 | 0.014439 | 0.35872 | 0.00518 | 24.8438 | 3.1774 | 51.6228 | 164.0269 | 16.2468 | 19.7312 | 5.8032 | 164.0321 | 304.0429 | 225.1094 | 301.4308 | 199.9114
2012-10-31 09:30 | 24.066 | 323.8725 | 245.0044 | 321.3177 | 219.9254 | 84.19 | 0.014452 | 0.35878 | 0.005185 | 24.8254 | 3.1774 | 51.6225 | 164.0227 | 16.247 | 19.7027 | 5.8041 | 164.0279 | 304.1698 | 225.3017 | 301.615 | 200.2227
2012-10-31 09:30 | 24.0675 | 324.0265 | 245.1547 | 321.4794 | 219.9427 | 84.1999 | 0.014448 | 0.35873 | 0.005183 | 24.8293 | 3.1773 | 51.6218 | 164.0158 | 16.2473 | 19.7242 | 5.8047 | 164.021 | 304.3023 | 225.4305 | 301.7552 | 200.2185
2012-10-31 09:30 | 24.0683 | 324.176 | 245.3277 | 321.648 | 220.0143 | 84.2317 | 0.014439 | 0.35875 | 0.00518 | 24.8458 | 3.1771 | 51.6205 | 164.0044 | 16.2476 | 19.717 | 5.8069 | 164.0096 | 304.459 | 225.6107 | 301.931 | 200.2973
2012-10-31 09:30 | 24.0675 | 324.2858 | 245.4718 | 321.7311 | 220.1473 | 84.2438 | 0.014452 | 0.35876 | 0.005185 | 24.8244 | 3.177 | 51.6196 | 163.9973 | 16.2477 | 19.6962 | 5.8078 | 164.0025 | 304.5896 | 225.7756 | 302.0349 | 200.4511
2012-10-31 09:30 | 24.0728 | 324.4359 | 245.5984 | 321.9156 | 220.2707 | 84.2559 | 0.014458 | 0.35885 | 0.005188 | 24.8201 | 3.1769 | 51.6184 | 163.9864 | 16.248 | 19.7376 | 5.8086 | 163.9916 | 304.6983 | 225.8608 | 302.178 | 200.5331
2012-10-31 09:30 | 24.0683 | 324.5534 | 245.6996 | 322.0828 | 220.3449 | 84.2634 | 0.014448 | 0.35888 | 0.005185 | 24.8393 | 3.1768 | 51.6171 | 163.9759 | 16.2483 | 19.725 | 5.8091 | 163.981 | 304.8284 | 225.9746 | 302.3578 | 200.6199
2012-10-31 09:30 | 24.0728 | 324.6913 | 245.8646 | 322.2322 | 220.6053 | 84.2802 | 0.014445 | 0.35888 | 0.005184 | 24.8444 | 3.1766 | 51.616 | 163.9659 | 16.2486 | 19.7656 | 5.8103 | 163.971 | 304.9257 | 226.099 | 302.4666 | 200.8397
2012-10-31 09:30 | 24.0653 | 324.7715 | 245.9588 | 322.3467 | 220.6765 | 84.3027 | 0.014448 | 0.35884 | 0.005184 | 24.8363 | 3.1766 | 51.615 | 163.9586 | 16.2487 | 19.7381 | 5.8118 | 163.9638 | 305.0334 | 226.2207 | 302.6086 | 200.9384
2012-10-31 09:30 | 24.0758 | 324.9345 | 246.0241 | 322.4945 | 220.8326 | 84.3074 | 0.014458 | 0.35886 | 0.005188 | 24.8211 | 3.1765 | 51.6138 | 163.95 | 16.2488 | 19.7004 | 5.8122 | 163.9551 | 305.2341 | 226.3237 | 302.7941 | 201.1322
2012-10-31 09:30 | 24.0735 | 325.0008 | 246.1627 | 322.5799 | 220.8579 | 84.3282 | 0.014445 | 0.35889 | 0.005184 | 24.8454 | 3.1764 | 51.6126 | 163.9411 | 16.2489 | 19.7423 | 5.8136 | 163.9463 | 305.2585 | 226.4204 | 302.8376 | 201.1156
2012-10-31 09:30 | 24.0713 | 325.132 | 246.2858 | 322.7188 | 220.8517 | 84.3403 | 0.014474 | 0.35894 | 0.005195 | 24.7987 | 3.1763 | 51.6116 | 163.9319 | 16.2492 | 19.7681 | 5.8144 | 163.9371 | 305.3639 | 226.5177 | 302.9507 | 201.0836
2012-10-31 09:30 | 24.0743 | 325.2226 | 246.3748 | 322.8438 | 220.8665 | 84.3484 | 0.014442 | 0.35888 | 0.005183 | 24.8496 | 3.1761 | 51.6102 | 163.921 | 16.2494 | 19.711 | 5.815 | 163.9262 | 305.5116 | 226.6638 | 303.1328 | 201.1555
2012-10-31 09:30 | 24.0832 | 325.3878 | 246.4464 | 322.99 | 221.1076 | 84.3669 | 0.014433 | 0.35894 | 0.005181 | 24.8691 | 3.176 | 51.6089 | 163.911 | 16.2495 | 19.76 | 5.8163 | 163.9162 | 305.6278 | 226.6864 | 303.23 | 201.3476
2012-10-31 09:30 | 24.0787 | 325.4595 | 246.5749 | 323.0884 | 221.2094 | 84.3796 | 0.014467 | 0.35895 | 0.005193 | 24.8116 | 3.1759 | 51.6077 | 163.9019 | 16.2497 | 19.7354 | 5.8171 | 163.9071 | 305.7241 | 226.8395 | 303.353 | 201.474
2012-10-31 09:30 | 24.0862 | 325.6042 | 246.6998 | 323.2484 | 221.2956 | 84.3975 | 0.014455 | 0.35894 | 0.005188 | 24.8313 | 3.1758 | 51.6065 | 163.8925 | 16.2498 | 19.7309 | 5.8184 | 163.8977 | 305.8733 | 226.9689 | 303.5175 | 201.5647
2012-10-31 09:30 | 24.0885 | 325.7171 | 246.8156 | 323.3842 | 221.2585 | 84.4154 | 0.014455 | 0.35895 | 0.005189 | 24.8322 | 3.1757 | 51.6055 | 163.8836 | 16.2501 | 19.7452 | 5.8196 | 163.8888 | 305.9719 | 227.0704 | 303.639 | 201.5133
2012-10-31 09:30 | 24.0877 | 325.8306 | 246.893 | 323.4978 | 221.3246 | 84.4224 | 0.014455 | 0.35891 | 0.005188 | 24.8293 | 3.1756 | 51.6041 | 163.8726 | 16.2503 | 19.6923 | 5.8201 | 163.8778 | 306.1383 | 227.2007 | 303.8055 | 201.6323
2012-10-31 09:30 | 24.087 | 325.9175 | 246.951 | 323.6076 | 221.2925 | 84.4426 | 0.014464 | 0.35899 | 0.005192 | 24.8198 | 3.1754 | 51.6023 | 163.8589 | 16.2505 | 19.7317 | 5.8215 | 163.8641 | 306.1858 | 227.2193 | 303.8759 | 201.5608
2012-10-31 09:30 | 24.1019 | 326.0582 | 247.0676 | 323.7826 | 221.2641 | 84.4484 | 0.014455 | 0.35902 | 0.00519 | 24.8372 | 3.1753 | 51.6012 | 163.8508 | 16.2507 | 19.7306 | 5.8219 | 163.856 | 306.3276 | 227.337 | 304.052 | 201.5335
2012-10-31 09:30 | 24.1027 | 326.1429 | 247.088 | 323.8788 | 221.316 | 84.453 | 0.014452 | 0.35904 | 0.005189 | 24.8434 | 3.1752 | 51.6 | 163.8427 | 16.2507 | 19.7474 | 5.8222 | 163.8479 | 306.3955 | 227.3406 | 304.1314 | 201.5686
2012-10-31 09:31 | 24.1019 | 326.2678 | 247.1772 | 323.9923 | 221.7127 | 84.4755 | 0.014452 | 0.35905 | 0.005189 | 24.8444 | 3.1751 | 51.5986 | 163.8321 | 16.2509 | 19.7065 | 5.8237 | 163.8373 | 306.5613 | 227.4707 | 304.2858 | 202.0062
2012-10-31 09:31 | 24.1027 | 326.3372 | 247.3071 | 324.1113 | 221.8001 | 84.4935 | 0.014455 | 0.35899 | 0.005189 | 24.8353 | 3.175 | 51.5975 | 163.8227 | 16.2512 | 19.7474 | 5.825 | 163.8279 | 306.5898 | 227.5597 | 304.3639 | 202.0527
2012-10-31 09:31 | 24.1019 | 326.4202 | 247.4041 | 324.2058 | 221.937 | 84.5062 | 0.014464 | 0.35901 | 0.005193 | 24.8208 | 3.1749 | 51.5964 | 163.814 | 16.2513 | 19.7386 | 5.8259 | 163.8192 | 306.6816 | 227.6655 | 304.4672 | 202.1984
2012-10-31 09:31 | 24.1072 | 326.5589 | 247.515 | 324.3483 | 221.9935 | 84.5067 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1748 | 51.595 | 163.8026 | 16.2515 | 19.7639 | 5.8259 | 163.8078 | 306.795 | 227.7511 | 304.5844 | 202.2296
2012-10-31 09:31 | 24.1064 | 326.7105 | 247.6042 | 324.4733 | 221.9966 | 84.5143 | 0.014467 | 0.35898 | 0.005193 | 24.8136 | 3.1746 | 51.5933 | 163.7905 | 16.2517 | 19.7431 | 5.8264 | 163.7957 | 306.9674 | 227.8611 | 304.7302 | 202.2535
2012-10-31 09:31 | 24.1117 | 326.7959 | 247.6681 | 324.5816 | 221.9665 | 84.5252 | 0.014458 | 0.35901 | 0.005191 | 24.8311 | 3.1745 | 51.592 | 163.7812 | 16.2518 | 19.8005 | 5.8272 | 163.7864 | 306.9954 | 227.8676 | 304.7811 | 202.166
2012-10-31 09:31 | 24.1034 | 326.8828 | 247.7733 | 324.6686 | 221.9897 | 84.546 | 0.014461 | 0.35899 | 0.005191 | 24.825 | 3.1744 | 51.5907 | 163.7721 | 16.2519 | 19.8043 | 5.8286 | 163.7772 | 307.0785 | 227.969 | 304.8643 | 202.1854
2012-10-31 09:31 | 24.1094 | 326.9993 | 247.8262 | 324.8118 | 222.3144 | 84.5536 | 0.014448 | 0.35899 | 0.005187 | 24.8473 | 3.1743 | 51.5893 | 163.7613 | 16.252 | 19.7501 | 5.8291 | 163.7665 | 307.2492 | 228.0761 | 305.0617 | 202.5643
2012-10-31 09:31 | 24.1169 | 327.0868 | 247.9393 | 324.926 | 222.3809 | 84.5738 | 0.014442 | 0.35901 | 0.005185 | 24.8586 | 3.1742 | 51.5878 | 163.7511 | 16.2521 | 19.7696 | 5.8305 | 163.7563 | 307.3172 | 228.1697 | 305.1564 | 202.6113
2012-10-31 09:31 | 24.1124 | 327.1928 | 248.0248 | 325.0168 | 222.3961 | 84.5749 | 0.014458 | 0.35892 | 0.005189 | 24.8251 | 3.1741 | 51.5869 | 163.7439 | 16.2523 | 19.8012 | 5.8306 | 163.7491 | 307.3916 | 228.2236 | 305.2156 | 202.5949
2012-10-31 09:31 | 24.1154 | 327.2835 | 248.0825 | 325.0922 | 222.3991 | 84.5894 | 0.014442 | 0.35898 | 0.005184 | 24.8566 | 3.174 | 51.5859 | 163.7361 | 16.2524 | 19.7721 | 5.8316 | 163.7413 | 307.5114 | 228.3104 | 305.3201 | 202.627
2012-10-31 09:31 | 24.1131 | 327.3688 | 248.1546 | 325.2081 | 222.4952 | 84.6096 | 0.014445 | 0.35898 | 0.005185 | 24.8514 | 3.1739 | 51.5841 | 163.7223 | 16.2526 | 19.7939 | 5.833 | 163.7275 | 307.5749 | 228.3607 | 305.4142 | 202.7013
2012-10-31 09:31 | 24.1176 | 327.4686 | 248.2647 | 325.3384 | 222.661 | 84.6033 | 0.014458 | 0.35899 | 0.00519 | 24.8301 | 3.1738 | 51.5825 | 163.7123 | 16.2526 | 19.7623 | 5.8326 | 163.7175 | 307.7063 | 228.5024 | 305.5761 | 202.8987
2012-10-31 09:31 | 24.1027 | 327.5299 | 248.371 | 325.3921 | 222.6855 | 84.6113 | 0.014445 | 0.35896 | 0.005185 | 24.8505 | 3.1737 | 51.5814 | 163.7049 | 16.2527 | 19.7915 | 5.8331 | 163.7101 | 307.7384 | 228.5795 | 305.6006 | 202.894
2012-10-31 09:31 | 24.1176 | 327.6514 | 248.4641 | 325.5251 | 222.9247 | 84.6258 | 0.014467 | 0.35899 | 0.005194 | 24.8147 | 3.1737 | 51.5806 | 163.6991 | 16.2527 | 19.7824 | 5.8341 | 163.7043 | 307.869 | 228.6817 | 305.7427 | 203.1423
2012-10-31 09:31 | 24.1199 | 327.6995 | 248.5524 | 325.6265 | 222.8876 | 84.6379 | 0.014455 | 0.35907 | 0.00519 | 24.8403 | 3.1736 | 51.5795 | 163.6906 | 16.2529 | 19.8288 | 5.8349 | 163.6958 | 307.8707 | 228.7236 | 305.7977 | 203.0588
2012-10-31 09:31 | 24.1206 | 327.8107 | 248.6118 | 325.7263 | 222.904 | 84.6535 | 0.014458 | 0.35902 | 0.005191 | 24.8321 | 3.1735 | 51.5786 | 163.6836 | 16.253 | 19.7813 | 5.836 | 163.6888 | 308.0294 | 228.8305 | 305.945 | 203.1227
2012-10-31 09:31 | 24.1206 | 327.9288 | 248.6861 | 325.7911 | 222.849 | 84.6587 | 0.014464 | 0.35904 | 0.005193 | 24.8228 | 3.1664 | 51.4582 | 162.9358 | 16.2515 | 19.7613 | 5.8364 | 162.941 | 308.1675 | 228.9248 | 306.0298 | 203.0877
2012-10-31 09:31 | 24.1161 | 327.9928 | 248.7363 | 325.9085 | 222.9153 | 84.6449 | 0.014477 | 0.35896 | 0.005197 | 24.7955 | 3.1644 | 51.4218 | 162.7193 | 16.2501 | 19.7929 | 5.8354 | 162.7245 | 308.1999 | 228.9434 | 306.1156 | 203.1224
2012-10-31 09:31 | 24.1214 | 328.0591 | 248.7612 | 325.9824 | 222.7317 | 84.6587 | 0.014448 | 0.35894 | 0.005186 | 24.8433 | 3.1651 | 51.4343 | 162.794 | 16.2505 | 19.7942 | 5.8364 | 162.7992 | 308.2649 | 228.967 | 306.1882 | 202.9375
2012-10-31 09:31 | 24.1221 | 328.1017 | 248.7971 | 326.086 | 222.878 | 84.6645 | 0.014442 | 0.35895 | 0.005184 | 24.8546 | 3.1654 | 51.4402 | 162.8285 | 16.2508 | 19.7828 | 5.8368 | 162.8337 | 308.3189 | 229.0143 | 306.3032 | 203.0952
2012-10-31 09:31 | 24.1146 | 328.1552 | 248.8248 | 326.1624 | 222.0756 | 84.6761 | 0.014445 | 0.35884 | 0.005183 | 24.8415 | 3.1658 | 51.4473 | 162.87 | 16.2511 | 19.7392 | 5.8376 | 162.8752 | 308.416 | 229.0856 | 306.4232 | 202.3364
2012-10-31 09:31 | 24.1139 | 328.2497 | 248.6989 | 326.2646 | 221.5043 | 84.6905 | 0.014442 | 0.35881 | 0.005182 | 24.8446 | 3.1661 | 51.4539 | 162.9085 | 16.2515 | 19.7506 | 5.8386 | 162.9137 | 308.4991 | 228.9483 | 306.514 | 201.7537
2012-10-31 09:32 | 24.1154 | 328.3617 | 248.5636 | 326.3004 | 221.9505 | 84.6923 | 0.014423 | 0.35881 | 0.005175 | 24.8773 | 3.1665 | 51.461 | 162.9517 | 16.2517 | 19.8122 | 5.8387 | 162.9569 | 308.5495 | 228.7514 | 306.4882 | 202.1383
2012-10-31 09:32 | 24.1117 | 328.4227 | 248.5833 | 326.3919 | 222.1436 | 84.7044 | 0.014439 | 0.35884 | 0.005181 | 24.8518 | 3.167 | 51.4695 | 163.0024 | 16.252 | 19.7684 | 5.8395 | 163.0076 | 308.6543 | 228.8149 | 306.6235 | 202.3752
2012-10-31 09:32 | 24.1146 | 328.479 | 248.6645 | 326.4977 | 222.8193 | 84.7027 | 0.014455 | 0.35875 | 0.005186 | 24.8183 | 3.1733 | 51.5771 | 163.6672 | 16.2537 | 19.7954 | 5.8394 | 163.6724 | 308.6836 | 228.8691 | 306.7023 | 203.0239
2012-10-31 09:32 | 24.1109 | 328.6124 | 248.7468 | 326.5436 | 223.4649 | 84.7333 | 0.014433 | 0.35875 | 0.005178 | 24.8561 | 3.1757 | 51.6209 | 163.9302 | 16.2552 | 19.7877 | 5.8415 | 163.9353 | 308.8247 | 228.9591 | 306.7559 | 203.6772
2012-10-31 09:32 | 24.1117 | 328.6894 | 248.8688 | 326.5825 | 223.3712 | 84.7437 | 0.014452 | 0.35879 | 0.005185 | 24.8264 | 3.1757 | 51.6226 | 163.939 | 16.2554 | 19.7243 | 5.8422 | 163.9442 | 308.9651 | 229.1445 | 306.8582 | 203.6469
2012-10-31 09:32 | 24.1102 | 328.7679 | 248.9807 | 326.6686 | 223.594 | 84.7449 | 0.014433 | 0.35884 | 0.005179 | 24.8621 | 3.1758 | 51.624 | 163.9465 | 16.2556 | 19.7509 | 5.8423 | 163.9516 | 309.017 | 229.2298 | 306.9177 | 203.8431
2012-10-31 09:32 | 24.1176 | 328.9315 | 249.1445 | 326.7865 | 223.7234 | 84.7662 | 0.014452 | 0.35894 | 0.005187 | 24.8364 | 3.1758 | 51.6248 | 163.9495 | 16.2557 | 19.7382 | 5.8438 | 163.9547 | 309.1933 | 229.4063 | 307.0483 | 203.9852
2012-10-31 09:32 | 24.1102 | 328.9393 | 249.2544 | 326.8325 | 223.9599 | 84.7703 | 0.014436 | 0.35895 | 0.005182 | 24.8649 | 3.1757 | 51.6247 | 163.947 | 16.2559 | 19.7389 | 5.8441 | 163.9522 | 309.2004 | 229.5155 | 307.0936 | 204.221
2012-10-31 09:32 | 24.0989 | 329.008 | 249.3291 | 326.9202 | 223.7322 | 84.7807 | 0.014455 | 0.35894 | 0.005188 | 24.8313 | 3.1757 | 51.624 | 163.9402 | 16.2561 | 19.6955 | 5.8448 | 163.9454 | 309.3125 | 229.6336 | 307.2247 | 204.0367
2012-10-31 09:32 | 24.1064 | 329.0993 | 249.3757 | 327.0001 | 223.6728 | 84.7847 | 0.014439 | 0.35895 | 0.005183 | 24.8598 | 3.1756 | 51.6234 | 163.9361 | 16.2562 | 19.6949 | 5.8451 | 163.9413 | 309.4044 | 229.6808 | 307.3052 | 203.9779
2012-10-31 09:32 | 24.1064 | 329.1679 | 249.4539 | 327.0535 | 223.6374 | 84.8119 | 0.014445 | 0.35896 | 0.005185 | 24.8505 | 3.1755 | 51.6225 | 163.9278 | 16.2564 | 19.715 | 5.8469 | 163.933 | 309.4529 | 229.7389 | 307.3385 | 203.9224
2012-10-31 09:32 | 24.1072 | 329.2601 | 249.5329 | 327.1381 | 223.8231 | 84.8078 | 0.014455 | 0.35896 | 0.005189 | 24.8333 | 3.1754 | 51.621 | 163.9179 | 16.2565 | 19.7158 | 5.8466 | 163.9231 | 309.5443 | 229.8171 | 307.4223 | 204.1073
2012-10-31 09:32 | 24.1117 | 329.257 | 249.5843 | 327.2226 | 223.7647 | 84.8206 | 0.014452 | 0.35901 | 0.005188 | 24.8414 | 3.1753 | 51.6198 | 163.908 | 16.2567 | 19.7083 | 5.8475 | 163.9132 | 309.5487 | 229.876 | 307.5143 | 204.0564
2012-10-31 09:32 | 24.1117 | 329.3941 | 249.6234 | 327.3293 | 223.7804 | 84.831 | 0.014452 | 0.35898 | 0.005188 | 24.8394 | 3.1752 | 51.6177 | 163.8951 | 16.2567 | 19.6882 | 5.8482 | 163.9003 | 309.7059 | 229.9352 | 307.6411 | 204.0922
2012-10-31 09:32 | 24.1191 | 329.4625 | 249.7324 | 327.3634 | 223.8429 | 84.8402 | 0.014455 | 0.35902 | 0.00519 | 24.8372 | 3.1751 | 51.6168 | 163.8876 | 16.2568 | 19.6996 | 5.8489 | 163.8928 | 309.7629 | 230.0328 | 307.6638 | 204.1433
2012-10-31 09:32 | 24.1064 | 329.5145 | 249.7197 | 327.4536 | 223.9443 | 84.8471 | 0.014445 | 0.35905 | 0.005186 | 24.8564 | 3.175 | 51.6156 | 163.8795 | 16.2569 | 19.6668 | 5.8494 | 163.8847 | 309.8477 | 230.0529 | 307.7868 | 204.2775
2012-10-31 09:32 | 24.1131 | 329.6012 | 249.8124 | 327.4717 | 224.3247 | 84.8552 | 0.014452 | 0.35902 | 0.005189 | 24.8424 | 3.1749 | 51.6146 | 163.8718 | 16.257 | 19.6615 | 5.8499 | 163.877 | 309.9397 | 230.1509 | 307.8102 | 204.6632
2012-10-31 09:32 | 24.1102 | 329.6516 | 249.8564 | 327.5793 | 224.2864 | 84.8639 | 0.014452 | 0.35911 | 0.00519 | 24.8484 | 3.1748 | 51.6129 | 163.8603 | 16.2571 | 19.6947 | 5.8505 | 163.8654 | 309.9569 | 230.1617 | 307.8846 | 204.5917
2012-10-31 09:32 | 24.1131 | 329.7155 | 249.9531 | 327.6393 | 224.2578 | 84.8599 | 0.014455 | 0.35905 | 0.00519 | 24.8392 | 3.1747 | 51.6114 | 163.8493 | 16.2572 | 19.6414 | 5.8502 | 163.8545 | 310.0741 | 230.3117 | 307.9979 | 204.6164
2012-10-31 09:32 | 24.1274 | 329.7945 | 250.0495 | 327.707 | 224.3193 | 84.8743 | 0.014467 | 0.35908 | 0.005195 | 24.8206 | 3.1746 | 51.6103 | 163.8414 | 16.2573 | 19.6838 | 5.8512 | 163.8466 | 310.1107 | 230.3657 | 308.0232 | 204.6355
2012-10-31 09:32 | 24.1341 | 329.9041 | 250.1109 | 327.8584 | 224.3693 | 84.8876 | 0.014458 | 0.35905 | 0.005191 | 24.8341 | 3.1745 | 51.6091 | 163.8323 | 16.2575 | 19.6624 | 5.8522 | 163.8375 | 310.2417 | 230.4485 | 308.196 | 204.7069
2012-10-31 09:32 | 24.1266 | 329.9385 | 250.1894 | 327.87 | 224.4326 | 84.9049 | 0.014455 | 0.35908 | 0.005191 | 24.8412 | 3.1744 | 51.608 | 163.8238 | 16.2576 | 19.6549 | 5.8533 | 163.829 | 310.2836 | 230.5345 | 308.2151 | 204.7777
2012-10-31 09:33 | 24.1259 | 329.9873 | 250.2434 | 327.9379 | 224.5499 | 84.902 | 0.014455 | 0.35905 | 0.00519 | 24.8392 | 3.1743 | 51.6066 | 163.8141 | 16.2577 | 19.6904 | 5.8531 | 163.8193 | 310.2969 | 230.553 | 308.2475 | 204.8595
2012-10-31 09:33 | 24.1333 | 330.0404 | 250.3134 | 328.01 | 224.636 | 84.92 | 0.014455 | 0.35911 | 0.005191 | 24.8432 | 3.1742 | 51.605 | 163.8038 | 16.2578 | 19.6616 | 5.8544 | 163.809 | 310.3788 | 230.6518 | 308.3484 | 204.9744
2012-10-31 09:33 | 24.1371 | 330.1127 | 250.3797 | 328.1091 | 224.6398 | 84.9159 | 0.014448 | 0.35912 | 0.005189 | 24.8563 | 3.1741 | 51.6038 | 163.7942 | 16.2579 | 19.6855 | 5.8541 | 163.7994 | 310.4272 | 230.6942 | 308.4236 | 204.9543
2012-10-31 09:33 | 24.1333 | 330.1927 | 250.4345 | 328.1624 | 224.6242 | 84.9263 | 0.014455 | 0.35908 | 0.005191 | 24.8412 | 3.174 | 51.6028 | 163.7864 | 16.2581 | 19.7138 | 5.8548 | 163.7916 | 310.4789 | 230.7207 | 308.4486 | 204.9104
2012-10-31 09:33 | 24.1401 | 330.2186 | 250.5038 | 328.2492 | 224.7215 | 84.9246 | 0.014458 | 0.35912 | 0.005192 | 24.8391 | 3.1739 | 51.6016 | 163.7796 | 16.258 | 19.7728 | 5.8547 | 163.7848 | 310.4458 | 230.731 | 308.4764 | 204.9487
2012-10-31 09:33 | 24.1311 | 330.2515 | 250.5574 | 328.2898 | 224.8226 | 84.9402 | 0.014452 | 0.35908 | 0.005189 | 24.8464 | 3.1738 | 51.6001 | 163.7692 | 16.2581 | 19.7437 | 5.8558 | 163.7743 | 310.5078 | 230.8137 | 308.5461 | 205.0789
2012-10-31 09:33 | 24.1311 | 330.3505 | 250.6004 | 328.3774 | 224.7361 | 84.9517 | 0.014461 | 0.35907 | 0.005192 | 24.83 | 3.1737 | 51.5988 | 163.7607 | 16.2581 | 19.7678 | 5.8566 | 163.7659 | 310.5827 | 230.8326 | 308.6096 | 204.9683
2012-10-31 09:33 | 24.1311 | 330.4 | 250.6512 | 328.4193 | 225.1177 | 84.9569 | 0.014452 | 0.35911 | 0.00519 | 24.8484 | 3.1736 | 51.5976 | 163.7516 | 16.2582 | 19.7838 | 5.8569 | 163.7568 | 310.6162 | 230.8674 | 308.6355 | 205.3339
2012-10-31 09:33 | 24.1438 | 330.4432 | 250.7694 | 328.5044 | 225.1972 | 84.9523 | 0.014464 | 0.35912 | 0.005194 | 24.8288 | 3.1735 | 51.5963 | 163.7426 | 16.2583 | 19.7885 | 5.8566 | 163.7478 | 310.6547 | 230.9809 | 308.7159 | 205.4087
2012-10-31 09:33 | 24.1446 | 330.5544 | 250.86 | 328.5356 | 225.1272 | 84.9604 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1734 | 51.5951 | 163.7337 | 16.2584 | 19.7853 | 5.8572 | 163.7389 | 310.7691 | 231.0747 | 308.7503 | 205.3419
2012-10-31 09:33 | 24.1311 | 330.5638 | 250.8739 | 328.5983 | 224.7833 | 84.9691 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1733 | 51.5932 | 163.7215 | 16.2584 | 19.7878 | 5.8578 | 163.7267 | 310.776 | 231.0861 | 308.8105 | 204.9955
2012-10-31 09:33 | 24.1438 | 330.6069 | 250.9218 | 328.6453 | 224.8039 | 84.9789 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1732 | 51.5918 | 163.7125 | 16.2585 | 19.7805 | 5.8584 | 163.7177 | 310.8264 | 231.1413 | 308.8648 | 205.0234
2012-10-31 09:33 | 24.1378 | 330.6961 | 250.9392 | 328.6812 | 224.9198 | 84.9853 | 0.014464 | 0.35917 | 0.005195 | 24.8318 | 3.1731 | 51.5906 | 163.7046 | 16.2585 | 19.7544 | 5.8589 | 163.7097 | 310.9417 | 231.1848 | 308.9268 | 205.1654
2012-10-31 09:33 | 24.1378 | 330.7152 | 250.9705 | 328.7993 | 224.8687 | 84.9714 | 0.01447 | 0.35917 | 0.005197 | 24.8215 | 3.1731 | 51.5895 | 163.6975 | 16.2585 | 19.7825 | 5.8579 | 163.7027 | 310.9327 | 231.188 | 309.0168 | 205.0862
2012-10-31 09:33 | 24.1423 | 330.7958 | 251.0062 | 328.8343 | 225.121 | 84.9991 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.173 | 51.588 | 163.687 | 16.2586 | 19.779 | 5.8598 | 163.6922 | 311.0168 | 231.2272 | 309.0553 | 205.342
2012-10-31 09:33 | 24.1401 | 330.8546 | 251.0626 | 328.9349 | 225.1424 | 85.0084 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1729 | 51.5868 | 163.6783 | 16.2587 | 19.7326 | 5.8605 | 163.6835 | 311.122 | 231.33 | 309.2023 | 205.4098
2012-10-31 09:33 | 24.1431 | 330.8995 | 251.1281 | 328.9532 | 225.3145 | 85.0101 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.1728 | 51.5858 | 163.6697 | 16.2589 | 19.7477 | 5.8606 | 163.6749 | 311.1518 | 231.3804 | 309.2055 | 205.5668
2012-10-31 09:33 | 24.1348 | 330.9064 | 251.1785 | 328.9677 | 225.5226 | 85.0072 | 0.014458 | 0.35918 | 0.005193 | 24.8431 | 3.1727 | 51.5846 | 163.6619 | 16.259 | 19.7354 | 5.8604 | 163.6671 | 311.171 | 231.4431 | 309.2323 | 205.7872
2012-10-31 09:33 | 24.1401 | 330.9726 | 251.2697 | 329.0264 | 225.5357 | 85.0124 | 0.014461 | 0.35911 | 0.005193 | 24.8329 | 3.1726 | 51.583 | 163.6523 | 16.2589 | 19.7286 | 5.8608 | 163.6575 | 311.244 | 231.5411 | 309.2978 | 205.8071
2012-10-31 09:33 | 24.1468 | 331.0441 | 251.3233 | 329.1131 | 225.2907 | 85.0211 | 0.014461 | 0.35912 | 0.005193 | 24.834 | 3.1725 | 51.5819 | 163.6447 | 16.259 | 19.7474 | 5.8614 | 163.6499 | 311.2967 | 231.5759 | 309.3657 | 205.5433
2012-10-31 09:33 | 24.1423 | 331.0967 | 251.3579 | 329.1847 | 225.3216 | 85.0309 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1724 | 51.5804 | 163.6341 | 16.2591 | 19.7148 | 5.862 | 163.6393 | 311.3819 | 231.6431 | 309.4699 | 205.6068
2012-10-31 09:33 | 24.149 | 331.1224 | 251.3372 | 329.2333 | 225.289 | 85.0263 | 0.01447 | 0.35924 | 0.005198 | 24.8265 | 3.1723 | 51.5792 | 163.6262 | 16.2591 | 19.7496 | 5.8617 | 163.6314 | 311.3728 | 231.5876 | 309.4837 | 205.5394
2012-10-31 09:33 | 24.1543 | 331.1658 | 251.3855 | 329.2805 | 225.6365 | 85.0321 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1695 | 51.5312 | 163.3261 | 16.2587 | 19.795 | 5.8621 | 163.3313 | 311.3708 | 231.5905 | 309.4855 | 205.8415
2012-10-31 09:34 | 24.1513 | 331.239 | 251.4567 | 329.3233 | 225.6453 | 85.039 | 0.014458 | 0.35914 | 0.005192 | 24.8401 | 3.1627 | 51.4128 | 162.6034 | 16.256 | 19.7318 | 5.8626 | 162.6086 | 311.5072 | 231.7249 | 309.5915 | 205.9135
2012-10-31 09:34 | 24.1505 | 331.2306 | 251.4989 | 329.3834 | 225.8411 | 85.0465 | 0.014445 | 0.35904 | 0.005186 | 24.8555 | 3.1639 | 51.433 | 162.7268 | 16.2564 | 19.743 | 5.8631 | 162.7319 | 311.4876 | 231.7559 | 309.6404 | 206.0981
2012-10-31 09:34 | 24.1543 | 331.2648 | 251.5496 | 329.4405 | 226.0534 | 85.0379 | 0.014442 | 0.35902 | 0.005185 | 24.8596 | 3.1641 | 51.4375 | 162.7545 | 16.2565 | 19.799 | 5.8625 | 162.7597 | 311.4658 | 231.7506 | 309.6415 | 206.2544
2012-10-31 09:34 | 24.1498 | 331.3022 | 251.6857 | 329.4436 | 226.1983 | 85.0442 | 0.014436 | 0.35894 | 0.005182 | 24.864 | 3.1646 | 51.4462 | 162.8053 | 16.2569 | 19.7624 | 5.8629 | 162.8105 | 311.5398 | 231.9233 | 309.6812 | 206.4359
2012-10-31 09:34 | 24.1558 | 331.3768 | 251.7894 | 329.5411 | 225.8936 | 85.0448 | 0.01443 | 0.35892 | 0.005179 | 24.8732 | 3.1651 | 51.4559 | 162.8644 | 16.2572 | 19.7965 | 5.863 | 162.8696 | 311.5803 | 231.9929 | 309.7446 | 206.0971
2012-10-31 09:34 | 24.152 | 331.4149 | 251.8012 | 329.5982 | 225.8898 | 85.0483 | 0.014448 | 0.35889 | 0.005185 | 24.8403 | 3.1655 | 51.4636 | 162.9096 | 16.2575 | 19.7927 | 5.8632 | 162.9148 | 311.6222 | 232.0085 | 309.8055 | 206.0971
2012-10-31 09:34 | 24.1468 | 331.4782 | 251.839 | 329.6235 | 226.3959 | 85.0702 | 0.014448 | 0.35885 | 0.005185 | 24.8373 | 3.166 | 51.4713 | 162.9566 | 16.2577 | 19.7594 | 5.8647 | 162.9618 | 311.7188 | 232.0796 | 309.8641 | 206.6365
2012-10-31 09:34 | 24.152 | 331.4948 | 251.9223 | 329.6477 | 225.642 | 85.0748 | 0.014442 | 0.35885 | 0.005182 | 24.8476 | 3.1739 | 51.6078 | 163.7983 | 16.26 | 19.7726 | 5.8651 | 163.8035 | 311.7222 | 232.1497 | 309.8751 | 205.8694
2012-10-31 09:34 | 24.1573 | 331.6296 | 251.912 | 329.7254 | 225.8164 | 85.0939 | 0.014436 | 0.35895 | 0.005182 | 24.8649 | 3.1746 | 51.6215 | 163.8771 | 16.2609 | 19.81 | 5.8664 | 163.8822 | 311.8196 | 232.102 | 309.9154 | 206.0064
2012-10-31 09:34 | 24.1498 | 331.6488 | 251.8967 | 329.7065 | 226.2888 | 85.0858 | 0.014436 | 0.35904 | 0.005183 | 24.8709 | 3.1746 | 51.6226 | 163.883 | 16.2609 | 19.8065 | 5.8658 | 163.8882 | 311.8423 | 232.0902 | 309.9 | 206.4823
2012-10-31 09:34 | 24.1453 | 331.6861 | 251.9976 | 329.7477 | 226.2371 | 85.0997 | 0.014442 | 0.35896 | 0.005184 | 24.8556 | 3.1747 | 51.6233 | 163.8863 | 16.2611 | 19.794 | 5.8668 | 163.8915 | 311.8921 | 232.2036 | 309.9537 | 206.4431
2012-10-31 09:34 | 24.155 | 331.7111 | 251.9956 | 329.8145 | 226.0895 | 85.0905 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1747 | 51.6236 | 163.8872 | 16.2611 | 19.7917 | 5.8661 | 163.8924 | 311.9194 | 232.2039 | 310.0228 | 206.2978
2012-10-31 09:34 | 24.1438 | 331.7189 | 252.0313 | 329.83 | 226.0468 | 85.1089 | 0.014448 | 0.35902 | 0.005187 | 24.8493 | 3.1746 | 51.6234 | 163.8849 | 16.2612 | 19.8206 | 5.8674 | 163.8901 | 311.8983 | 232.2107 | 310.0094 | 206.2262
2012-10-31 09:34 | 24.1483 | 331.7996 | 252.0436 | 329.8764 | 226.1457 | 85.1188 | 0.014452 | 0.35907 | 0.005189 | 24.8454 | 3.1746 | 51.6225 | 163.879 | 16.2613 | 19.8211 | 5.8681 | 163.8842 | 311.9785 | 232.2225 | 310.0553 | 206.3246
2012-10-31 09:34 | 24.149 | 331.8307 | 252.0794 | 329.9075 | 226.1582 | 85.113 | 0.014461 | 0.35911 | 0.005193 | 24.8329 | 3.1745 | 51.6218 | 163.8738 | 16.2613 | 19.8057 | 5.8677 | 163.8789 | 312.025 | 232.2737 | 310.1018 | 206.3525
2012-10-31 09:34 | 24.1438 | 331.8446 | 252.1445 | 329.9595 | 226.2828 | 85.1263 | 0.014455 | 0.35907 | 0.00519 | 24.8403 | 3.1744 | 51.6208 | 163.8675 | 16.2613 | 19.7925 | 5.8686 | 163.8727 | 312.0521 | 232.352 | 310.167 | 206.4903
2012-10-31 09:34 | 24.1431 | 331.8629 | 252.1517 | 329.974 | 226.2821 | 85.1228 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1743 | 51.6193 | 163.8565 | 16.2615 | 19.8159 | 5.8684 | 163.8617 | 312.047 | 232.3358 | 310.1581 | 206.4662
2012-10-31 09:34 | 24.1476 | 331.9207 | 252.2108 | 330.0432 | 226.3259 | 85.1384 | 0.014458 | 0.35911 | 0.005192 | 24.8381 | 3.1742 | 51.618 | 163.8472 | 16.2616 | 19.8244 | 5.8694 | 163.8524 | 312.0963 | 232.3864 | 310.2188 | 206.5015
2012-10-31 09:34 | 24.1423 | 331.9535 | 252.2524 | 330.0913 | 226.2695 | 85.139 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1742 | 51.6169 | 163.8396 | 16.2616 | 19.8111 | 5.8695 | 163.8448 | 312.1424 | 232.4413 | 310.2802 | 206.4584
2012-10-31 09:34 | 24.1408 | 331.9977 | 252.2939 | 330.1507 | 226.268 | 85.1534 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.174 | 51.6143 | 163.8221 | 16.2617 | 19.8657 | 5.8705 | 163.8273 | 312.132 | 232.4282 | 310.285 | 206.4023
2012-10-31 09:35 | 24.1446 | 332.0243 | 252.3094 | 330.2116 | 226.1262 | 85.1638 | 0.014461 | 0.35915 | 0.005194 | 24.836 | 3.1738 | 51.6118 | 163.8063 | 16.2617 | 19.8414 | 5.8712 | 163.8115 | 312.1829 | 232.468 | 310.3702 | 206.2848
2012-10-31 09:35 | 24.149 | 332.1239 | 252.3489 | 330.3303 | 226.2172 | 85.1754 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1736 | 51.6082 | 163.7831 | 16.2618 | 19.8579 | 5.872 | 163.7883 | 312.266 | 232.491 | 310.4724 | 206.3593
2012-10-31 09:35 | 24.1401 | 332.1379 | 252.3791 | 330.3747 | 226.2869 | 85.1719 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1734 | 51.6055 | 163.7648 | 16.2619 | 19.8851 | 5.8718 | 163.77 | 312.2528 | 232.494 | 310.4896 | 206.4018
2012-10-31 09:35 | 24.1408 | 332.1957 | 252.3876 | 330.4287 | 226.1775 | 85.1875 | 0.014464 | 0.35918 | 0.005195 | 24.8328 | 3.1733 | 51.6042 | 163.7555 | 16.262 | 19.9018 | 5.8728 | 163.7607 | 312.2939 | 232.4858 | 310.5269 | 206.2757
2012-10-31 09:35 | 24.1416 | 332.246 | 252.3845 | 330.4372 | 226.2688 | 85.1893 | 0.014467 | 0.35914 | 0.005196 | 24.8246 | 3.1732 | 51.603 | 163.7483 | 16.2619 | 19.8625 | 5.873 | 163.7535 | 312.3835 | 232.522 | 310.5747 | 206.4063
2012-10-31 09:35 | 24.1431 | 332.2665 | 252.4016 | 330.4996 | 226.2742 | 85.2043 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1731 | 51.6017 | 163.7398 | 16.262 | 19.8841 | 5.874 | 163.745 | 312.3824 | 232.5175 | 310.6155 | 206.3901
2012-10-31 09:35 | 24.1505 | 332.293 | 252.4364 | 330.5222 | 226.2737 | 85.2008 | 0.014461 | 0.35914 | 0.005193 | 24.8349 | 3.1731 | 51.6002 | 163.7312 | 16.2619 | 19.8995 | 5.8737 | 163.7364 | 312.3935 | 232.5369 | 310.6227 | 206.3742
2012-10-31 09:35 | 24.1535 | 332.3493 | 252.4589 | 330.5747 | 226.1155 | 85.2153 | 0.014439 | 0.3592 | 0.005186 | 24.8768 | 3.173 | 51.5986 | 163.7212 | 16.2619 | 19.9185 | 5.8747 | 163.7264 | 312.4308 | 232.5404 | 310.6562 | 206.197
2012-10-31 09:35 | 24.1505 | 332.4148 | 252.4285 | 330.6555 | 226.3288 | 85.2089 | 0.014458 | 0.35918 | 0.005193 | 24.8431 | 3.1728 | 51.5961 | 163.7047 | 16.262 | 19.8674 | 5.8743 | 163.7099 | 312.5474 | 232.5611 | 310.7881 | 206.4614
2012-10-31 09:35 | 24.1498 | 332.4979 | 252.4942 | 330.7005 | 226.4893 | 85.217 | 0.014461 | 0.3592 | 0.005194 | 24.8389 | 3.1727 | 51.5942 | 163.6928 | 16.262 | 19.8466 | 5.8749 | 163.698 | 312.6513 | 232.6476 | 310.8539 | 206.6427
2012-10-31 09:35 | 24.1558 | 332.5267 | 252.551 | 330.7446 | 226.6487 | 85.2257 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1726 | 51.5926 | 163.6835 | 16.2618 | 19.8165 | 5.8755 | 163.6887 | 312.7102 | 232.7345 | 310.9281 | 206.8322
2012-10-31 09:35 | 24.1505 | 332.5747 | 252.5769 | 330.7926 | 226.5883 | 85.228 | 0.014458 | 0.3592 | 0.005193 | 24.8441 | 3.1725 | 51.5914 | 163.6749 | 16.2619 | 19.8273 | 5.8756 | 163.6801 | 312.7474 | 232.7496 | 310.9653 | 206.761
2012-10-31 09:35 | 24.1476 | 332.6442 | 252.578 | 330.843 | 226.6287 | 85.2372 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1724 | 51.5902 | 163.6664 | 16.262 | 19.8043 | 5.8763 | 163.6716 | 312.8399 | 232.7737 | 311.0387 | 206.8244
2012-10-31 09:35 | 24.1438 | 332.6708 | 252.6288 | 330.8583 | 226.7232 | 85.2234 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1723 | 51.5885 | 163.6559 | 16.262 | 19.8406 | 5.8753 | 163.6611 | 312.8302 | 232.7882 | 311.0177 | 206.8826
2012-10-31 09:35 | 24.1348 | 332.6809 | 252.6706 | 330.8797 | 226.8401 | 85.2517 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1722 | 51.5874 | 163.6479 | 16.2621 | 19.8036 | 5.8773 | 163.653 | 312.8773 | 232.867 | 311.0761 | 207.0365
2012-10-31 09:35 | 24.1468 | 332.7424 | 252.7295 | 330.8956 | 226.7813 | 85.2448 | 0.014455 | 0.3592 | 0.005192 | 24.8493 | 3.1722 | 51.5859 | 163.639 | 16.2621 | 19.7835 | 5.8768 | 163.6441 | 312.9589 | 232.946 | 311.1121 | 206.9978
2012-10-31 09:35 | 24.1348 | 332.7799 | 252.7057 | 330.9407 | 226.7339 | 85.2482 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1721 | 51.5855 | 163.6356 | 16.2621 | 19.7715 | 5.877 | 163.6408 | 313.0084 | 232.9342 | 311.1692 | 206.9624
2012-10-31 09:35 | 24.1416 | 332.8514 | 252.7321 | 330.9665 | 226.8508 | 85.258 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1721 | 51.5844 | 163.6284 | 16.2622 | 19.8104 | 5.8777 | 163.6335 | 313.041 | 232.9217 | 311.1561 | 207.0404
2012-10-31 09:36 | 24.1371 | 332.8583 | 252.8057 | 330.9963 | 226.9761 | 85.2575 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.172 | 51.5832 | 163.6208 | 16.2621 | 19.7698 | 5.8777 | 163.626 | 313.0885 | 233.0359 | 311.2265 | 207.2063
2012-10-31 09:36 | 24.1311 | 332.8638 | 252.8778 | 331.0208 | 226.9818 | 85.265 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1719 | 51.5821 | 163.6133 | 16.2622 | 19.8039 | 5.8782 | 163.6185 | 313.0599 | 233.0739 | 311.2169 | 207.1779
2012-10-31 09:36 | 24.1341 | 332.9201 | 252.8964 | 331.0542 | 226.8 | 85.2586 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1718 | 51.5806 | 163.6044 | 16.2622 | 19.8029 | 5.8777 | 163.6096 | 313.1172 | 233.0935 | 311.2513 | 206.9971
2012-10-31 09:36 | 24.1206 | 332.9218 | 252.8868 | 331.056 | 226.8337 | 85.2563 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1717 | 51.5793 | 163.5951 | 16.2623 | 19.7854 | 5.8776 | 163.6003 | 313.1364 | 233.1014 | 311.2706 | 207.0483
2012-10-31 09:36 | 24.1371 | 332.9345 | 252.954 | 331.0839 | 226.9761 | 85.265 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1717 | 51.5783 | 163.5885 | 16.2623 | 19.7858 | 5.8782 | 163.5937 | 313.1487 | 233.1682 | 311.2981 | 207.1903
2012-10-31 09:36 | 24.1326 | 332.9642 | 252.9886 | 331.1175 | 226.9244 | 85.265 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1715 | 51.5765 | 163.577 | 16.2623 | 19.8054 | 5.8782 | 163.5822 | 313.1588 | 233.1832 | 311.3121 | 207.119
2012-10-31 09:36 | 24.1296 | 332.9955 | 252.9778 | 331.1906 | 226.9843 | 85.2789 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1653 | 51.4711 | 162.9234 | 16.2609 | 19.8184 | 5.8791 | 162.9286 | 313.1771 | 233.1594 | 311.3722 | 207.1659
2012-10-31 09:36 | 24.1333 | 333.0297 | 253.0127 | 331.1791 | 226.984 | 85.2644 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.1627 | 51.4232 | 162.6345 | 16.2594 | 19.8061 | 5.8781 | 162.6397 | 313.2236 | 233.2066 | 311.373 | 207.1779
2012-10-31 09:36 | 24.1318 | 333.032 | 253.0112 | 331.2576 | 227.0612 | 85.2563 | 0.014433 | 0.35912 | 0.005183 | 24.8821 | 3.1632 | 51.4333 | 162.6963 | 16.2597 | 19.8006 | 5.8776 | 162.7015 | 313.2314 | 233.2106 | 311.457 | 207.2606
2012-10-31 09:36 | 24.1401 | 333.0479 | 253.0469 | 331.2126 | 226.3892 | 85.2621 | 0.014455 | 0.35907 | 0.00519 | 24.8403 | 3.1636 | 51.4385 | 162.7289 | 16.2597 | 19.845 | 5.878 | 162.7341 | 313.2029 | 233.2019 | 311.3676 | 206.5442
2012-10-31 09:36 | 24.1363 | 333.0593 | 252.9337 | 331.2849 | 225.2527 | 85.2794 | 0.014436 | 0.35904 | 0.005183 | 24.8709 | 3.1639 | 51.4447 | 162.7674 | 16.2598 | 19.8372 | 5.8792 | 162.7726 | 313.2221 | 233.0965 | 311.4477 | 205.4155
2012-10-31 09:36 | 24.1318 | 333.07 | 252.7691 | 331.2652 | 225.6926 | 85.269 | 0.014439 | 0.35901 | 0.005184 | 24.8638 | 3.1644 | 51.4529 | 162.8173 | 16.26 | 19.8407 | 5.8784 | 162.8225 | 313.2293 | 232.9284 | 311.4245 | 205.8519
2012-10-31 09:36 | 24.1229 | 333.0954 | 252.7446 | 331.2715 | 226.4782 | 85.2702 | 0.014442 | 0.35899 | 0.005185 | 24.8576 | 3.1649 | 51.4611 | 162.8669 | 16.2602 | 19.8839 | 5.8785 | 162.8721 | 313.2115 | 232.8607 | 311.3876 | 206.5943
2012-10-31 09:36 | 24.1259 | 333.0794 | 252.7671 | 331.305 | 226.7289 | 85.2806 | 0.014436 | 0.35907 | 0.005183 | 24.873 | 3.1652 | 51.4679 | 162.9086 | 16.2603 | 19.8428 | 5.8792 | 162.9138 | 313.2366 | 232.9243 | 311.4622 | 206.8861
2012-10-31 09:36 | 24.1169 | 333.1389 | 252.8636 | 331.3264 | 227.1446 | 85.2771 | 0.014439 | 0.35896 | 0.005183 | 24.8608 | 3.1693 | 51.5365 | 163.3328 | 16.2613 | 19.8418 | 5.879 | 163.338 | 313.2971 | 233.0218 | 311.4846 | 207.3028
2012-10-31 09:36 | 24.1154 | 333.1146 | 252.9402 | 331.3173 | 226.7381 | 85.3043 | 0.014442 | 0.35895 | 0.005184 | 24.8546 | 3.174 | 51.6208 | 163.8464 | 16.2634 | 19.8764 | 5.8809 | 163.8516 | 313.2382 | 233.0638 | 311.4409 | 206.8617
2012-10-31 09:36 | 24.1161 | 333.18 | 252.9682 | 331.3447 | 227.0927 | 85.3089 | 0.014455 | 0.35899 | 0.005189 | 24.8353 | 3.1741 | 51.6225 | 163.8559 | 16.2636 | 19.825 | 5.8812 | 163.8611 | 313.355 | 233.1432 | 311.5197 | 207.2677
2012-10-31 09:36 | 24.1094 | 333.2114 | 253.0044 | 331.3456 | 226.9877 | 85.3112 | 0.014452 | 0.35904 | 0.005189 | 24.8434 | 3.1742 | 51.6241 | 163.8648 | 16.2637 | 19.8504 | 5.8814 | 163.87 | 313.361 | 233.154 | 311.4952 | 207.1373
2012-10-31 09:36 | 24.1072 | 333.2739 | 253.053 | 331.3701 | 227.2843 | 85.3158 | 0.014439 | 0.35904 | 0.005184 | 24.8658 | 3.1742 | 51.6242 | 163.8639 | 16.2639 | 19.8642 | 5.8817 | 163.8691 | 313.4097 | 233.1888 | 311.5059 | 207.4201
2012-10-31 09:36 | 24.0974 | 333.2717 | 253.0588 | 331.3717 | 227.0071 | 85.317 | 0.014445 | 0.35901 | 0.005186 | 24.8534 | 3.1742 | 51.624 | 163.8629 | 16.2639 | 19.8344 | 5.8818 | 163.8681 | 313.4373 | 233.2244 | 311.5373 | 207.1727
2012-10-31 09:36 | 24.1049 | 333.3287 | 253.0897 | 331.4097 | 226.936 | 85.3199 | 0.014442 | 0.35905 | 0.005185 | 24.8616 | 3.1741 | 51.6235 | 163.8593 | 16.2638 | 19.8579 | 5.882 | 163.8645 | 313.4708 | 233.2318 | 311.5518 | 207.0781
2012-10-31 09:36 | 24.1027 | 333.3189 | 253.111 | 331.4151 | 227.2169 | 85.332 | 0.014433 | 0.35905 | 0.005182 | 24.8771 | 3.1741 | 51.6226 | 163.8532 | 16.2639 | 19.8597 | 5.8828 | 163.8584 | 313.4592 | 233.2513 | 311.5554 | 207.3572
2012-10-31 09:36 | 24.0952 | 333.3609 | 253.1113 | 331.4533 | 227.3588 | 85.3326 | 0.014448 | 0.35899 | 0.005187 | 24.8473 | 3.174 | 51.6216 | 163.8471 | 16.2639 | 19.8482 | 5.8828 | 163.8523 | 313.5127 | 233.2631 | 311.6051 | 207.5106
2012-10-31 09:37 | 24.0989 | 333.376 | 253.2282 | 331.4455 | 227.6771 | 85.332 | 0.014455 | 0.35904 | 0.00519 | 24.8383 | 3.1739 | 51.6206 | 163.8405 | 16.2639 | 19.8198 | 5.8828 | 163.8457 | 313.5562 | 233.4084 | 311.6257 | 207.8573
2012-10-31 09:37 | 24.0855 | 333.3931 | 253.2382 | 331.5121 | 227.5103 | 85.3401 | 0.014445 | 0.35911 | 0.005187 | 24.8604 | 3.1738 | 51.6192 | 163.8311 | 16.2639 | 19.8024 | 5.8833 | 163.8363 | 313.5907 | 233.4358 | 311.7097 | 207.7079
2012-10-31 09:37 | 24.093 | 333.4196 | 253.3511 | 331.5425 | 227.7105 | 85.3314 | 0.014452 | 0.35909 | 0.00519 | 24.8474 | 3.1738 | 51.618 | 163.8233 | 16.2639 | 19.8219 | 5.8827 | 163.8285 | 313.5977 | 233.5292 | 311.7206 | 207.8886
2012-10-31 09:37 | 24.0922 | 333.4607 | 253.4284 | 331.5493 | 227.7412 | 85.3378 | 0.014445 | 0.35908 | 0.005187 | 24.8584 | 3.1737 | 51.6168 | 163.8141 | 16.2641 | 19.789 | 5.8832 | 163.8192 | 313.6717 | 233.6394 | 311.7603 | 207.9522
2012-10-31 09:37 | 24.0885 | 333.4684 | 253.4989 | 331.5951 | 227.7453 | 85.3418 | 0.014445 | 0.35914 | 0.005188 | 24.8624 | 3.1735 | 51.6151 | 163.802 | 16.2642 | 19.7894 | 5.8835 | 163.8072 | 313.679 | 233.7095 | 311.8057 | 207.9559
2012-10-31 09:37 | 24.084 | 333.4563 | 253.4983 | 331.6172 | 227.3594 | 85.3413 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1734 | 51.6135 | 163.7917 | 16.2643 | 19.7808 | 5.8834 | 163.7969 | 313.6755 | 233.7175 | 311.8364 | 207.5786
2012-10-31 09:37 | 24.0855 | 333.5263 | 253.5154 | 331.6454 | 227.5536 | 85.3505 | 0.014442 | 0.35918 | 0.005187 | 24.8706 | 3.1733 | 51.6115 | 163.7795 | 16.2642 | 19.7944 | 5.8841 | 163.7847 | 313.7319 | 233.721 | 311.851 | 207.7592
2012-10-31 09:37 | 24.087 | 333.524 | 253.5599 | 331.6355 | 227.6337 | 85.3459 | 0.014439 | 0.35924 | 0.005187 | 24.8798 | 3.1732 | 51.6104 | 163.7722 | 16.2643 | 19.7959 | 5.8837 | 163.7773 | 313.7281 | 233.764 | 311.8396 | 207.8378
2012-10-31 09:37 | 24.0773 | 333.5257 | 253.5541 | 331.6676 | 227.3842 | 85.3511 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1732 | 51.6092 | 163.7638 | 16.2643 | 19.7782 | 5.8841 | 163.769 | 313.7475 | 233.7759 | 311.8894 | 207.606
2012-10-31 09:37 | 24.0705 | 333.5494 | 253.5238 | 331.6913 | 227.456 | 85.3609 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1731 | 51.6076 | 163.7542 | 16.2643 | 19.7754 | 5.8848 | 163.7594 | 313.774 | 233.7484 | 311.9159 | 207.6806
2012-10-31 09:37 | 24.0743 | 333.576 | 253.5511 | 331.7218 | 227.4873 | 85.3528 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.173 | 51.6061 | 163.7438 | 16.2643 | 19.7631 | 5.8842 | 163.749 | 313.8129 | 233.788 | 311.9587 | 207.7242
2012-10-31 09:37 | 24.078 | 333.614 | 253.5938 | 331.775 | 227.7034 | 85.3551 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1729 | 51.6044 | 163.7343 | 16.2643 | 19.8029 | 5.8844 | 163.7395 | 313.8111 | 233.7909 | 311.9721 | 207.9005
2012-10-31 09:37 | 24.075 | 333.6376 | 253.6142 | 331.8215 | 227.4644 | 85.3707 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1728 | 51.603 | 163.7262 | 16.2642 | 19.8039 | 5.8855 | 163.7314 | 313.8337 | 233.8103 | 312.0176 | 207.6605
2012-10-31 09:37 | 24.0758 | 333.6727 | 253.6033 | 331.8413 | 227.6736 | 85.3713 | 0.014442 | 0.35918 | 0.005187 | 24.8706 | 3.1727 | 51.6019 | 163.7182 | 16.2642 | 19.8208 | 5.8855 | 163.7234 | 313.8519 | 233.7825 | 312.0205 | 207.8528
2012-10-31 09:37 | 24.075 | 333.6985 | 253.6728 | 331.8329 | 227.6139 | 85.3713 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1726 | 51.6008 | 163.7111 | 16.2643 | 19.8079 | 5.8855 | 163.7163 | 313.8906 | 233.8649 | 312.025 | 207.806
2012-10-31 09:37 | 24.081 | 333.6893 | 253.7022 | 331.8389 | 227.2542 | 85.369 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1726 | 51.5999 | 163.7046 | 16.2643 | 19.8541 | 5.8853 | 163.7098 | 313.8352 | 233.8481 | 311.9848 | 207.4001
2012-10-31 09:37 | 24.0877 | 333.7074 | 253.666 | 331.9027 | 227.2176 | 85.3759 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1725 | 51.5987 | 163.6985 | 16.2642 | 19.8166 | 5.8858 | 163.7037 | 313.8908 | 233.8494 | 312.0861 | 207.401
2012-10-31 09:37 | 24.081 | 333.735 | 253.6202 | 331.877 | 227.3525 | 85.3748 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1725 | 51.5975 | 163.6907 | 16.2642 | 19.8019 | 5.8857 | 163.6959 | 313.9331 | 233.8183 | 312.0751 | 207.5506
2012-10-31 09:37 | 24.081 | 333.7693 | 253.6476 | 331.896 | 227.5609 | 85.3823 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1723 | 51.5959 | 163.6787 | 16.2644 | 19.7979 | 5.8863 | 163.6839 | 313.9714 | 233.8497 | 312.0981 | 207.763
2012-10-31 09:37 | 24.0765 | 333.8143 | 253.686 | 331.9524 | 227.753 | 85.3875 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1722 | 51.593 | 163.6609 | 16.2644 | 19.8054 | 5.8866 | 163.6661 | 314.0089 | 233.8806 | 312.147 | 207.9476
2012-10-31 09:38 | 24.078 | 333.8348 | 253.7539 | 331.9692 | 227.5657 | 85.3875 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.172 | 51.5899 | 163.641 | 16.2644 | 19.8109 | 5.8866 | 163.6462 | 314.0239 | 233.943 | 312.1583 | 207.7548
2012-10-31 09:38 | 24.0773 | 333.8645 | 253.7571 | 332.0142 | 227.6044 | 85.3973 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1719 | 51.5884 | 163.6309 | 16.2645 | 19.7782 | 5.8873 | 163.6361 | 314.0863 | 233.9789 | 312.236 | 207.8262
2012-10-31 09:38 | 24.0773 | 333.8836 | 253.7141 | 332.0332 | 227.6398 | 85.3968 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1718 | 51.5878 | 163.6272 | 16.2644 | 19.7661 | 5.8873 | 163.6324 | 314.1175 | 233.948 | 312.2671 | 207.8737
2012-10-31 09:38 | 24.078 | 333.8919 | 253.7539 | 332.0529 | 227.3613 | 85.4054 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1717 | 51.5868 | 163.6202 | 16.2645 | 19.7708 | 5.8878 | 163.6254 | 314.1211 | 233.9831 | 312.2821 | 207.5905
2012-10-31 09:38 | 24.0705 | 333.9187 | 253.7268 | 332.0911 | 227.4993 | 85.3852 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1717 | 51.5854 | 163.6114 | 16.2645 | 19.7754 | 5.8865 | 163.6166 | 314.1433 | 233.9514 | 312.3157 | 207.7239
2012-10-31 09:38 | 24.072 | 333.9049 | 253.7205 | 332.0964 | 227.6502 | 85.402 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1716 | 51.5841 | 163.6036 | 16.2644 | 19.7769 | 5.8876 | 163.6088 | 314.128 | 233.9436 | 312.3195 | 207.8733
2012-10-31 09:38 | 24.0795 | 333.981 | 253.7827 | 332.1534 | 227.7756 | 85.4031 | 0.014439 | 0.3592 | 0.005186 | 24.8768 | 3.1714 | 51.5816 | 163.5878 | 16.2644 | 19.7804 | 5.8877 | 163.593 | 314.2006 | 234.0023 | 312.373 | 207.9952
2012-10-31 09:38 | 24.0735 | 333.975 | 253.8157 | 332.1512 | 227.8443 | 85.4043 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1714 | 51.5795 | 163.5772 | 16.2642 | 19.7904 | 5.8878 | 163.5824 | 314.1846 | 234.0253 | 312.3608 | 208.0539
2012-10-31 09:38 | 24.0817 | 334.0022 | 253.8981 | 332.1594 | 227.7503 | 85.4147 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1713 | 51.5781 | 163.5671 | 16.2643 | 19.7866 | 5.8885 | 163.5723 | 314.2156 | 234.1115 | 312.3728 | 207.9637
2012-10-31 09:38 | 24.0795 | 334.0723 | 253.8725 | 332.1991 | 227.5437 | 85.4089 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1712 | 51.5769 | 163.5587 | 16.2643 | 19.7723 | 5.8881 | 163.5639 | 314.3 | 234.1002 | 312.4268 | 207.7714
2012-10-31 09:38 | 24.075 | 334.0983 | 253.8406 | 332.2137 | 227.5903 | 85.406 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1603 | 51.3902 | 162.4088 | 16.2611 | 19.7718 | 5.8879 | 162.414 | 314.3265 | 234.0688 | 312.4419 | 207.8185
2012-10-31 09:38 | 24.0713 | 334.0565 | 253.7979 | 332.2214 | 227.445 | 85.4158 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1628 | 51.4317 | 162.6683 | 16.2614 | 19.7722 | 5.8886 | 162.6735 | 314.2843 | 234.0257 | 312.4492 | 207.6728
2012-10-31 09:38 | 24.069 | 334.0276 | 253.7722 | 332.2572 | 228.1819 | 85.4008 | 0.014439 | 0.35917 | 0.005186 | 24.8748 | 3.1631 | 51.4369 | 162.701 | 16.2615 | 19.7739 | 5.8875 | 162.7062 | 314.2537 | 233.9983 | 312.4833 | 208.408
2012-10-31 09:38 | 24.0675 | 334.0603 | 253.8839 | 332.2481 | 227.5199 | 85.4031 | 0.014442 | 0.35911 | 0.005186 | 24.8656 | 3.1635 | 51.4435 | 162.7409 | 16.2616 | 19.7603 | 5.8877 | 162.7461 | 314.3 | 234.1236 | 312.4878 | 207.7596
2012-10-31 09:38 | 24.0675 | 334.0565 | 253.8058 | 332.2442 | 226.4621 | 85.4176 | 0.014426 | 0.35898 | 0.005179 | 24.8842 | 3.1639 | 51.451 | 162.7866 | 16.2618 | 19.7684 | 5.8887 | 162.7918 | 314.2881 | 234.0374 | 312.4758 | 206.6937
2012-10-31 09:38 | 24.0593 | 334.094 | 253.6376 | 332.236 | 226.6073 | 85.4054 | 0.014445 | 0.35901 | 0.005186 | 24.8534 | 3.1643 | 51.4575 | 162.8266 | 16.262 | 19.7561 | 5.8878 | 162.8318 | 314.3379 | 233.8815 | 312.4799 | 206.8512
2012-10-31 09:38 | 24.0668 | 334.0901 | 253.5241 | 332.274 | 226.5479 | 85.4037 | 0.014436 | 0.35902 | 0.005183 | 24.8699 | 3.1646 | 51.464 | 162.865 | 16.2622 | 19.7636 | 5.8877 | 162.8702 | 314.3265 | 233.7605 | 312.5104 | 206.7843
2012-10-31 09:38 | 24.063 | 334.1129 | 253.4656 | 332.2626 | 227.4839 | 85.4118 | 0.014445 | 0.35895 | 0.005185 | 24.8494 | 3.165 | 51.4708 | 162.9065 | 16.2624 | 19.7719 | 5.8883 | 162.9117 | 314.341 | 233.6937 | 312.4907 | 207.712
2012-10-31 09:38 | 24.0541 | 334.1421 | 253.4684 | 332.2803 | 228.0648 | 85.4187 | 0.014445 | 0.35891 | 0.005184 | 24.8465 | 3.1735 | 51.6158 | 163.8008 | 16.2648 | 19.755 | 5.8888 | 163.8059 | 314.3871 | 233.7134 | 312.5253 | 208.3098
2012-10-31 09:38 | 24.0488 | 334.1558 | 253.5802 | 332.2941 | 227.8236 | 85.4187 | 0.014426 | 0.35894 | 0.005178 | 24.8812 | 3.1736 | 51.6205 | 163.8254 | 16.2654 | 19.7497 | 5.8888 | 163.8306 | 314.4061 | 233.8305 | 312.5444 | 208.0739
2012-10-31 09:38 | 24.0533 | 334.1527 | 253.5925 | 332.2872 | 227.8163 | 85.4308 | 0.014436 | 0.35896 | 0.005182 | 24.866 | 3.1737 | 51.6224 | 163.8354 | 16.2656 | 19.7622 | 5.8896 | 163.8406 | 314.3905 | 233.8303 | 312.525 | 208.0541
2012-10-31 09:39 | 24.0496 | 334.2061 | 253.6044 | 332.2987 | 227.9738 | 85.4297 | 0.014433 | 0.35907 | 0.005182 | 24.8781 | 3.1737 | 51.6234 | 163.8394 | 16.2658 | 19.7705 | 5.8895 | 163.8446 | 314.4356 | 233.8339 | 312.5282 | 208.2033
2012-10-31 09:39 | 24.0548 | 334.2113 | 253.6331 | 332.2658 | 227.4049 | 85.4372 | 0.014439 | 0.35911 | 0.005185 | 24.8708 | 3.1737 | 51.6233 | 163.8376 | 16.2659 | 19.7476 | 5.89 | 163.8428 | 314.4637 | 233.8855 | 312.5182 | 207.6573
2012-10-31 09:39 | 24.0451 | 334.213 | 253.6156 | 332.3247 | 227.6115 | 85.4401 | 0.014439 | 0.35911 | 0.005185 | 24.8708 | 3.1737 | 51.6228 | 163.8334 | 16.266 | 19.7339 | 5.8902 | 163.8386 | 314.4791 | 233.8817 | 312.5908 | 207.8776
2012-10-31 09:39 | 24.0511 | 334.2381 | 253.5981 | 332.3573 | 227.759 | 85.443 | 0.01443 | 0.3592 | 0.005183 | 24.8923 | 3.1736 | 51.6223 | 163.8295 | 16.266 | 19.756 | 5.8904 | 163.8347 | 314.4821 | 233.8421 | 312.6013 | 208.003
2012-10-31 09:39 | 24.0503 | 334.2487 | 253.6754 | 332.307 | 227.7504 | 85.4395 | 0.014436 | 0.35921 | 0.005186 | 24.8829 | 3.1736 | 51.6211 | 163.8233 | 16.2659 | 19.7311 | 5.8902 | 163.8285 | 314.5176 | 233.9443 | 312.5759 | 208.0193
2012-10-31 09:39 | 24.0488 | 334.2358 | 253.7129 | 332.3588 | 227.7292 | 85.4413 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1735 | 51.6206 | 163.8196 | 16.266 | 19.7176 | 5.8903 | 163.8248 | 314.5182 | 233.9953 | 312.6412 | 208.0116
2012-10-31 09:39 | 24.0496 | 334.2442 | 253.7098 | 332.3558 | 227.7221 | 85.4441 | 0.014439 | 0.35927 | 0.005187 | 24.8818 | 3.1735 | 51.6197 | 163.8143 | 16.2659 | 19.7304 | 5.8905 | 163.8194 | 314.5138 | 233.9794 | 312.6254 | 207.9917
2012-10-31 09:39 | 24.0481 | 334.2617 | 253.7513 | 332.3086 | 227.9212 | 85.4395 | 0.014442 | 0.35921 | 0.005188 | 24.8726 | 3.1734 | 51.6187 | 163.8065 | 16.2661 | 19.753 | 5.8902 | 163.8117 | 314.5087 | 233.9983 | 312.5556 | 208.1682
2012-10-31 09:39 | 24.0496 | 334.2746 | 253.7879 | 332.3406 | 227.9541 | 85.4453 | 0.014436 | 0.35917 | 0.005185 | 24.88 | 3.1733 | 51.6177 | 163.8003 | 16.266 | 19.7545 | 5.8906 | 163.8055 | 314.5201 | 234.0334 | 312.5861 | 208.1996
2012-10-31 09:39 | 24.0503 | 334.2791 | 253.8237 | 332.4022 | 227.8015 | 85.4493 | 0.014442 | 0.35914 | 0.005187 | 24.8676 | 3.1732 | 51.6164 | 163.7915 | 16.2661 | 19.7351 | 5.8909 | 163.7967 | 314.544 | 234.0886 | 312.6671 | 208.0664
2012-10-31 09:39 | 24.0473 | 334.2952 | 253.8481 | 332.3611 | 227.7906 | 85.4638 | 0.014442 | 0.3592 | 0.005188 | 24.8716 | 3.1731 | 51.6148 | 163.7814 | 16.2661 | 19.7161 | 5.8919 | 163.7866 | 314.5791 | 234.132 | 312.645 | 208.0745
2012-10-31 09:39 | 24.0421 | 334.2709 | 253.839 | 332.3826 | 227.8326 | 85.4626 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.173 | 51.6127 | 163.7667 | 16.2663 | 19.7069 | 5.8918 | 163.7718 | 314.564 | 234.1321 | 312.6757 | 208.1257
2012-10-31 09:39 | 24.0481 | 334.315 | 253.8957 | 332.4 | 227.6853 | 85.4626 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1729 | 51.6112 | 163.7582 | 16.2661 | 19.781 | 5.8918 | 163.7634 | 314.534 | 234.1147 | 312.619 | 207.9043
2012-10-31 09:39 | 24.0369 | 334.3419 | 253.8338 | 332.3583 | 227.619 | 85.454 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1729 | 51.6106 | 163.7552 | 16.2661 | 19.7698 | 5.8912 | 163.7604 | 314.5721 | 234.064 | 312.5885 | 207.8492
2012-10-31 09:39 | 24.0511 | 334.3371 | 253.8519 | 332.4525 | 227.6529 | 85.4649 | 0.014433 | 0.35921 | 0.005184 | 24.8881 | 3.1728 | 51.6092 | 163.7459 | 16.2661 | 19.7881 | 5.892 | 163.7511 | 314.549 | 234.0638 | 312.6644 | 207.8648
2012-10-31 09:39 | 24.0369 | 334.3381 | 253.8845 | 332.4345 | 227.9335 | 85.4632 | 0.014445 | 0.35914 | 0.005188 | 24.8624 | 3.1727 | 51.6077 | 163.7373 | 16.266 | 19.7779 | 5.8918 | 163.7425 | 314.5602 | 234.1066 | 312.6566 | 208.1556
2012-10-31 09:39 | 24.0421 | 334.3052 | 253.9444 | 332.4854 | 227.9348 | 85.4626 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1726 | 51.6061 | 163.7272 | 16.266 | 19.7871 | 5.8918 | 163.7324 | 314.5181 | 234.1573 | 312.6983 | 208.1477
2012-10-31 09:39 | 24.0481 | 334.315 | 253.9465 | 332.518 | 227.815 | 85.4644 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1726 | 51.6049 | 163.721 | 16.2659 | 19.753 | 5.8919 | 163.7262 | 314.562 | 234.1935 | 312.765 | 208.062
2012-10-31 09:39 | 24.0399 | 334.3411 | 253.9383 | 332.468 | 227.8658 | 85.4701 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1725 | 51.6034 | 163.7105 | 16.266 | 19.7448 | 5.8923 | 163.7157 | 314.5963 | 234.1935 | 312.7232 | 208.121
2012-10-31 09:39 | 24.0451 | 334.3653 | 253.9825 | 332.4884 | 227.8553 | 85.4649 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1724 | 51.6022 | 163.7038 | 16.2659 | 19.7139 | 5.892 | 163.709 | 314.6514 | 234.2686 | 312.7745 | 208.1414
2012-10-31 09:39 | 24.0511 | 334.4132 | 253.9416 | 332.5401 | 227.8691 | 85.4725 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1723 | 51.6009 | 163.6954 | 16.2659 | 19.76 | 5.8925 | 163.7006 | 314.6532 | 234.1816 | 312.7801 | 208.1091
2012-10-31 09:39 | 24.0503 | 334.3477 | 254.0072 | 332.524 | 227.8565 | 85.4725 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1723 | 51.5999 | 163.6894 | 16.2659 | 19.699 | 5.8925 | 163.6946 | 314.6487 | 234.3082 | 312.825 | 208.1575
2012-10-31 09:39 | 24.0443 | 334.3721 | 253.9505 | 332.5561 | 227.6461 | 85.4748 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1722 | 51.5985 | 163.681 | 16.2658 | 19.705 | 5.8926 | 163.6862 | 314.6671 | 234.2455 | 312.8511 | 207.9411
2012-10-31 09:40 | 24.0503 | 334.3743 | 253.9291 | 332.5469 | 227.8605 | 85.4661 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1721 | 51.5968 | 163.6707 | 16.2658 | 19.7151 | 5.892 | 163.6759 | 314.6592 | 234.214 | 312.8318 | 208.1454
2012-10-31 09:40 | 24.0488 | 334.369 | 253.9628 | 332.5644 | 227.8275 | 85.4782 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.172 | 51.5953 | 163.6596 | 16.2659 | 19.7216 | 5.8929 | 163.6648 | 314.6474 | 234.2412 | 312.8428 | 208.1059
2012-10-31 09:40 | 24.0541 | 334.3972 | 253.9876 | 332.5393 | 227.8407 | 85.4759 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1719 | 51.5943 | 163.6543 | 16.2658 | 19.7269 | 5.8927 | 163.6595 | 314.6703 | 234.2607 | 312.8124 | 208.1138
2012-10-31 09:40 | 24.0533 | 334.4192 | 253.979 | 332.5765 | 227.9264 | 85.4794 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1719 | 51.593 | 163.6464 | 16.2658 | 19.71 | 5.8929 | 163.6516 | 314.7092 | 234.269 | 312.8665 | 208.2164
2012-10-31 09:40 | 24.0548 | 334.4511 | 254.0351 | 332.5818 | 228.0419 | 85.48 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1718 | 51.5923 | 163.6416 | 16.2658 | 19.7115 | 5.893 | 163.6468 | 314.7396 | 234.3236 | 312.8703 | 208.3304
2012-10-31 09:40 | 24.0548 | 334.4626 | 254.0312 | 332.6161 | 228.034 | 85.4696 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1717 | 51.591 | 163.6335 | 16.2658 | 19.7236 | 5.8923 | 163.6387 | 314.739 | 234.3076 | 312.8925 | 208.3104
2012-10-31 09:40 | 24.0548 | 334.4473 | 254.0468 | 332.6618 | 228.0615 | 85.484 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1717 | 51.5898 | 163.6267 | 16.2657 | 19.7436 | 5.8933 | 163.6318 | 314.7037 | 234.3032 | 312.9182 | 208.3179
2012-10-31 09:40 | 24.0571 | 334.4763 | 254.0882 | 332.6413 | 228.2643 | 85.484 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1716 | 51.5885 | 163.6191 | 16.2657 | 19.7299 | 5.8933 | 163.6243 | 314.7464 | 234.3583 | 312.9114 | 208.5344
2012-10-31 09:40 | 24.0556 | 334.5014 | 254.114 | 332.6664 | 227.9287 | 85.4869 | 0.014445 | 0.35937 | 0.005191 | 24.8784 | 3.1715 | 51.5869 | 163.6082 | 16.2657 | 19.6843 | 5.8935 | 163.6134 | 314.8171 | 234.4297 | 312.9821 | 208.2444
2012-10-31 09:40 | 24.0563 | 334.5136 | 254.0444 | 332.6633 | 227.1902 | 85.4938 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1714 | 51.5853 | 163.5988 | 16.2657 | 19.697 | 5.8939 | 163.604 | 314.8166 | 234.3474 | 312.9663 | 207.4932
2012-10-31 09:40 | 24.0608 | 334.4876 | 253.9631 | 332.6297 | 227.7137 | 85.4765 | 0.014445 | 0.35928 | 0.00519 | 24.8725 | 3.1714 | 51.5846 | 163.5947 | 16.2657 | 19.6734 | 5.8927 | 163.5999 | 314.8142 | 234.2897 | 312.9563 | 208.0403
2012-10-31 09:40 | 24.0563 | 334.5402 | 253.9859 | 332.6709 | 228.1731 | 85.4806 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1713 | 51.5835 | 163.5879 | 16.2656 | 19.701 | 5.893 | 163.5931 | 314.8392 | 234.2849 | 312.9699 | 208.4721
2012-10-31 09:40 | 24.0571 | 334.5182 | 254.0335 | 332.6831 | 228.0717 | 85.4736 | 0.014439 | 0.35927 | 0.005187 | 24.8818 | 3.1713 | 51.5827 | 163.5823 | 16.2656 | 19.7138 | 5.8925 | 163.5874 | 314.8044 | 234.3197 | 312.9693 | 208.3579
2012-10-31 09:40 | 24.0615 | 334.5416 | 254.0613 | 332.6533 | 228.1783 | 85.4701 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1712 | 51.581 | 163.5722 | 16.2656 | 19.7383 | 5.8923 | 163.5774 | 314.8033 | 234.323 | 312.915 | 208.44
2012-10-31 09:40 | 24.0645 | 334.5789 | 254.1385 | 332.6829 | 228.2246 | 85.48 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.171 | 51.5786 | 163.5573 | 16.2655 | 19.7012 | 5.893 | 163.5625 | 314.8777 | 234.4373 | 312.9817 | 208.5234
2012-10-31 09:40 | 24.0683 | 334.5712 | 254.1384 | 332.7362 | 228.079 | 85.4765 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.171 | 51.5775 | 163.5515 | 16.2655 | 19.709 | 5.8927 | 163.5567 | 314.8622 | 234.4294 | 313.0272 | 208.37
2012-10-31 09:40 | 24.0653 | 334.5797 | 254.1549 | 332.699 | 227.9344 | 85.4817 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1709 | 51.5762 | 163.5446 | 16.2653 | 19.698 | 5.8931 | 163.5498 | 314.8817 | 234.4569 | 313.001 | 208.2364
2012-10-31 09:40 | 24.0675 | 334.5933 | 254.1103 | 332.724 | 227.9641 | 85.4811 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1641 | 51.4592 | 162.8221 | 16.2635 | 19.6962 | 5.8931 | 162.8273 | 314.8971 | 234.4141 | 313.0278 | 208.2679
2012-10-31 09:40 | 24.0713 | 334.5628 | 254.1063 | 332.7621 | 228.0426 | 85.4667 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1624 | 51.4272 | 162.6311 | 16.2623 | 19.712 | 5.8921 | 162.6363 | 314.8508 | 234.3943 | 313.0501 | 208.3306
2012-10-31 09:40 | 24.0675 | 334.5476 | 254.0986 | 332.7164 | 227.9799 | 85.4777 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1627 | 51.4338 | 162.6718 | 16.2624 | 19.7082 | 5.8928 | 162.677 | 314.8394 | 234.3904 | 313.0082 | 208.2717
2012-10-31 09:40 | 24.0713 | 334.5895 | 254.118 | 332.6973 | 227.5826 | 85.4817 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1631 | 51.4399 | 162.7093 | 16.2625 | 19.6598 | 5.8931 | 162.7144 | 314.9297 | 234.4582 | 313.0375 | 207.9228
2012-10-31 09:40 | 24.0615 | 334.5873 | 254.0457 | 332.7561 | 227.0577 | 85.4667 | 0.014442 | 0.35914 | 0.005187 | 24.8676 | 3.1635 | 51.4467 | 162.7507 | 16.2627 | 19.6701 | 5.8921 | 162.7559 | 314.9172 | 234.3756 | 313.086 | 207.3876
2012-10-31 09:40 | 24.06 | 334.582 | 253.9584 | 332.7393 | 227.8819 | 85.4771 | 0.014442 | 0.35902 | 0.005185 | 24.8596 | 3.1639 | 51.455 | 162.8009 | 16.2629 | 19.6726 | 5.8928 | 162.8061 | 314.9094 | 234.2858 | 313.0667 | 208.2093
2012-10-31 09:41 | 24.0578 | 334.5722 | 253.9874 | 332.7828 | 228.1471 | 85.4742 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1644 | 51.4626 | 162.8481 | 16.263 | 19.6463 | 5.8926 | 162.8532 | 314.9259 | 234.3411 | 313.1365 | 208.5008
2012-10-31 09:41 | 24.0586 | 334.611 | 253.9491 | 332.7379 | 227.566 | 85.4777 | 0.014442 | 0.35898 | 0.005184 | 24.8566 | 3.1648 | 51.4693 | 162.8881 | 16.2632 | 19.6592 | 5.8928 | 162.8933 | 314.9518 | 234.2899 | 313.0787 | 207.9068
2012-10-31 09:41 | 24.06 | 334.62 | 253.9427 | 332.7317 | 227.4416 | 85.4667 | 0.014439 | 0.35896 | 0.005183 | 24.8608 | 3.1703 | 51.5639 | 163.4726 | 16.2648 | 19.6846 | 5.8921 | 163.4777 | 314.9354 | 234.2581 | 313.0471 | 207.757
2012-10-31 09:41 | 24.0548 | 334.6453 | 253.9141 | 332.7227 | 227.979 | 85.4846 | 0.014445 | 0.35892 | 0.005185 | 24.8474 | 3.1735 | 51.6206 | 163.8161 | 16.2663 | 19.6674 | 5.8933 | 163.8213 | 314.9779 | 234.2467 | 313.0553 | 208.3116
2012-10-31 09:41 | 24.0466 | 334.6295 | 253.9762 | 332.7526 | 227.7978 | 85.4956 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1735 | 51.6219 | 163.8247 | 16.2663 | 19.7033 | 5.8941 | 163.8299 | 314.9262 | 234.2729 | 313.0493 | 208.0945
2012-10-31 09:41 | 24.0436 | 334.6531 | 253.9771 | 332.6773 | 228.2272 | 85.4904 | 0.014445 | 0.35907 | 0.005187 | 24.8575 | 3.1736 | 51.6235 | 163.8344 | 16.2663 | 19.6723 | 5.8937 | 163.8396 | 314.9808 | 234.3048 | 313.005 | 208.5549
2012-10-31 09:41 | 24.0406 | 334.7339 | 254.0014 | 332.7504 | 228.2478 | 85.4904 | 0.014458 | 0.35907 | 0.005191 | 24.8351 | 3.1736 | 51.6234 | 163.8324 | 16.2664 | 19.7856 | 5.8937 | 163.8376 | 314.9483 | 234.2158 | 312.9648 | 208.4622
2012-10-31 09:41 | 24.0443 | 334.7147 | 254.1027 | 332.7198 | 228.3931 | 85.4921 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1736 | 51.6236 | 163.833 | 16.2666 | 19.7371 | 5.8938 | 163.8382 | 314.9776 | 234.3656 | 312.9827 | 208.656
2012-10-31 09:41 | 24.0309 | 334.6861 | 254.1283 | 332.7636 | 228.2342 | 85.5037 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1736 | 51.6236 | 163.8335 | 16.2665 | 19.7719 | 5.8946 | 163.8387 | 314.9142 | 234.3564 | 312.9917 | 208.4623
2012-10-31 09:41 | 24.0279 | 334.7326 | 254.1409 | 332.7567 | 227.9757 | 85.4979 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1736 | 51.6232 | 163.8311 | 16.2665 | 19.7408 | 5.8942 | 163.8363 | 314.9918 | 234.4001 | 313.0159 | 208.2349
2012-10-31 09:41 | 24.0286 | 334.6876 | 254.1338 | 332.7536 | 228.1375 | 85.5077 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1736 | 51.6224 | 163.8271 | 16.2664 | 19.7535 | 5.8949 | 163.8322 | 314.9341 | 234.3803 | 313.0001 | 208.384
2012-10-31 09:41 | 24.0271 | 334.709 | 254.1635 | 332.7293 | 228.0417 | 85.5002 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1735 | 51.6216 | 163.8216 | 16.2664 | 19.7921 | 5.8944 | 163.8268 | 314.9169 | 234.3714 | 312.9372 | 208.2496
2012-10-31 09:41 | 24.0234 | 334.69 | 254.1833 | 332.7979 | 228.3997 | 85.5193 | 0.014461 | 0.35921 | 0.005195 | 24.8399 | 3.1734 | 51.6205 | 163.8147 | 16.2664 | 19.7042 | 5.8957 | 163.8199 | 314.9858 | 234.4791 | 313.0937 | 208.6955
2012-10-31 09:41 | 24.0249 | 334.7182 | 254.2394 | 332.7728 | 228.1968 | 85.51 | 0.014461 | 0.35914 | 0.005193 | 24.8349 | 3.1733 | 51.6191 | 163.805 | 16.2665 | 19.7338 | 5.8951 | 163.8102 | 314.9844 | 234.5056 | 313.039 | 208.463
2012-10-31 09:41 | 24.0204 | 334.7023 | 254.2154 | 332.7683 | 228.2198 | 85.5014 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1733 | 51.6181 | 163.7991 | 16.2664 | 19.7132 | 5.8945 | 163.8043 | 314.9891 | 234.5022 | 313.0551 | 208.5066
2012-10-31 09:41 | 24.0339 | 334.7272 | 254.2211 | 332.7742 | 228.3512 | 85.5158 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1732 | 51.6171 | 163.7922 | 16.2665 | 19.7628 | 5.8955 | 163.7974 | 314.9644 | 234.4583 | 313.0114 | 208.5884
2012-10-31 09:41 | 24.0339 | 334.7234 | 254.2406 | 332.7818 | 228.4652 | 85.5158 | 0.014436 | 0.35923 | 0.005186 | 24.884 | 3.1731 | 51.6158 | 163.7833 | 16.2666 | 19.7187 | 5.8955 | 163.7885 | 315.0047 | 234.5219 | 313.0631 | 208.7465
2012-10-31 09:41 | 24.0346 | 334.7469 | 254.2803 | 332.8015 | 228.3991 | 85.5089 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.173 | 51.6144 | 163.7751 | 16.2665 | 19.7314 | 5.895 | 163.7803 | 315.0155 | 234.5489 | 313.0701 | 208.6677
2012-10-31 09:41 | 24.0264 | 334.7349 | 254.2916 | 332.8124 | 228.0882 | 85.5089 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1729 | 51.6126 | 163.7634 | 16.2665 | 19.7112 | 5.895 | 163.7686 | 315.0237 | 234.5804 | 313.1012 | 208.377
2012-10-31 09:41 | 24.0354 | 334.7744 | 254.2772 | 332.8137 | 228.0736 | 85.5158 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1729 | 51.6114 | 163.7561 | 16.2665 | 19.7082 | 5.8955 | 163.7613 | 315.0662 | 234.569 | 313.1055 | 208.3654
2012-10-31 09:41 | 24.0428 | 334.7703 | 254.2339 | 332.8097 | 228.0928 | 85.5262 | 0.014433 | 0.35921 | 0.005184 | 24.8881 | 3.1728 | 51.6101 | 163.7487 | 16.2664 | 19.6795 | 5.8962 | 163.7539 | 315.0908 | 234.5544 | 313.1302 | 208.4133
2012-10-31 09:41 | 24.0414 | 334.7461 | 254.2676 | 332.7893 | 228.3076 | 85.5256 | 0.014442 | 0.35924 | 0.005188 | 24.8746 | 3.1727 | 51.6091 | 163.7425 | 16.2664 | 19.6701 | 5.8961 | 163.7477 | 315.076 | 234.5975 | 313.1192 | 208.6375
2012-10-31 09:41 | 24.0354 | 334.8048 | 254.3201 | 332.8175 | 228.2819 | 85.5285 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1727 | 51.6079 | 163.7342 | 16.2664 | 19.6961 | 5.8963 | 163.7394 | 315.1087 | 234.624 | 313.1214 | 208.5858
2012-10-31 09:41 | 24.0346 | 334.7964 | 254.3389 | 332.8548 | 228.3126 | 85.5193 | 0.014467 | 0.35924 | 0.005197 | 24.8316 | 3.1726 | 51.6061 | 163.723 | 16.2664 | 19.6833 | 5.8957 | 163.7282 | 315.1131 | 234.6556 | 313.1715 | 208.6293
2012-10-31 09:42 | 24.0369 | 334.7987 | 254.3295 | 332.8305 | 228.1576 | 85.5274 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1725 | 51.6048 | 163.7154 | 16.2664 | 19.6856 | 5.8963 | 163.7206 | 315.1131 | 234.6439 | 313.1449 | 208.472
2012-10-31 09:42 | 24.0376 | 334.7766 | 254.3497 | 332.8578 | 228.1623 | 85.5239 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1724 | 51.6039 | 163.7083 | 16.2665 | 19.6622 | 5.896 | 163.7135 | 315.1144 | 234.6875 | 313.1956 | 208.5001
2012-10-31 09:42 | 24.0376 | 334.7994 | 254.3692 | 332.8692 | 228.5043 | 85.5285 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1723 | 51.6025 | 163.6998 | 16.2665 | 19.6783 | 5.8963 | 163.705 | 315.1211 | 234.6909 | 313.1909 | 208.826
2012-10-31 09:42 | 24.0301 | 334.7652 | 254.3695 | 332.9074 | 228.3395 | 85.5279 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1723 | 51.6009 | 163.6915 | 16.2663 | 19.6828 | 5.8963 | 163.6967 | 315.0824 | 234.6867 | 313.2246 | 208.6567
2012-10-31 09:42 | 24.0421 | 334.8153 | 254.3971 | 332.8966 | 228.2218 | 85.5227 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1722 | 51.5993 | 163.6813 | 16.2663 | 19.7028 | 5.8959 | 163.6865 | 315.1125 | 234.6943 | 313.1938 | 208.519
2012-10-31 09:42 | 24.0406 | 334.8328 | 254.4463 | 332.9103 | 228.2714 | 85.5297 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1721 | 51.598 | 163.6726 | 16.2663 | 19.6853 | 5.8964 | 163.6778 | 315.1475 | 234.761 | 313.225 | 208.5861
2012-10-31 09:42 | 24.0384 | 334.823 | 254.4168 | 332.9157 | 228.4029 | 85.5245 | 0.014467 | 0.35927 | 0.005198 | 24.8336 | 3.172 | 51.5964 | 163.6628 | 16.2663 | 19.7352 | 5.8961 | 163.668 | 315.0878 | 234.6816 | 313.1805 | 208.6677
2012-10-31 09:42 | 24.0443 | 334.8442 | 254.4227 | 332.9292 | 228.511 | 85.5314 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1718 | 51.5941 | 163.6477 | 16.2663 | 19.701 | 5.8965 | 163.6529 | 315.1432 | 234.7217 | 313.2282 | 208.81
2012-10-31 09:42 | 24.0421 | 334.8267 | 254.4947 | 332.9423 | 228.5756 | 85.5308 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1718 | 51.5932 | 163.6428 | 16.2663 | 19.7269 | 5.8965 | 163.648 | 315.0998 | 234.7678 | 313.2154 | 208.8487
2012-10-31 09:42 | 24.0458 | 334.8076 | 254.4906 | 332.9498 | 228.5282 | 85.5378 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1717 | 51.5923 | 163.6374 | 16.2662 | 19.7707 | 5.897 | 163.6426 | 315.0369 | 234.7199 | 313.1791 | 208.7575
2012-10-31 09:42 | 24.0466 | 334.8388 | 254.5148 | 332.9354 | 228.4543 | 85.5308 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1717 | 51.5915 | 163.632 | 16.2663 | 19.7475 | 5.8965 | 163.6372 | 315.0913 | 234.7673 | 313.1879 | 208.7068
2012-10-31 09:42 | 24.0443 | 334.8404 | 254.5047 | 332.9369 | 228.4442 | 85.5355 | 0.01447 | 0.35938 | 0.0052 | 24.8365 | 3.1716 | 51.5899 | 163.6238 | 16.2661 | 19.7411 | 5.8968 | 163.629 | 315.0993 | 234.7636 | 313.1958 | 208.7031
2012-10-31 09:42 | 24.0428 | 334.8465 | 254.5656 | 332.962 | 228.3955 | 85.536 | 0.014445 | 0.35935 | 0.005191 | 24.8775 | 3.1715 | 51.5887 | 163.616 | 16.2661 | 19.7477 | 5.8969 | 163.6212 | 315.0988 | 234.8179 | 313.2143 | 208.6478
2012-10-31 09:42 | 24.0481 | 334.848 | 254.5631 | 332.9673 | 228.4951 | 85.5522 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1715 | 51.5873 | 163.6079 | 16.266 | 19.7891 | 5.898 | 163.6131 | 315.0589 | 234.774 | 313.1782 | 208.706
2012-10-31 09:42 | 24.0571 | 334.857 | 254.5799 | 332.9915 | 228.4609 | 85.5343 | 0.01447 | 0.35935 | 0.0052 | 24.8345 | 3.1714 | 51.5862 | 163.5995 | 16.2661 | 19.774 | 5.8967 | 163.6047 | 315.083 | 234.8059 | 313.2175 | 208.6869
2012-10-31 09:42 | 24.0443 | 334.8556 | 254.5788 | 332.9749 | 228.4324 | 85.5355 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1713 | 51.5849 | 163.5908 | 16.2662 | 19.7612 | 5.8968 | 163.596 | 315.0944 | 234.8176 | 313.2137 | 208.6712
2012-10-31 09:42 | 24.0541 | 334.8692 | 254.5691 | 332.9923 | 228.509 | 85.5389 | 0.014474 | 0.35933 | 0.005201 | 24.8256 | 3.1712 | 51.5837 | 163.5836 | 16.2661 | 19.7389 | 5.8971 | 163.5888 | 315.1303 | 234.8302 | 313.2534 | 208.7701
2012-10-31 09:42 | 24.0533 | 334.8722 | 254.6073 | 332.9877 | 228.5947 | 85.536 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1712 | 51.5823 | 163.5755 | 16.2661 | 19.7381 | 5.8969 | 163.5807 | 315.1341 | 234.8692 | 313.2496 | 208.8566
2012-10-31 09:42 | 24.0511 | 334.8852 | 254.6246 | 332.9893 | 228.6397 | 85.547 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1711 | 51.5813 | 163.5687 | 16.2661 | 19.7359 | 5.8976 | 163.5739 | 315.1493 | 234.8887 | 313.2534 | 208.9038
2012-10-31 09:42 | 24.0593 | 334.9125 | 254.625 | 333.0242 | 228.6086 | 85.5464 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.171 | 51.5799 | 163.5604 | 16.2661 | 19.7361 | 5.8976 | 163.5656 | 315.1764 | 234.8889 | 313.2881 | 208.8725
2012-10-31 09:42 | 24.0608 | 334.914 | 254.6187 | 332.999 | 228.3034 | 85.5447 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1709 | 51.5784 | 163.5517 | 16.266 | 19.6774 | 5.8975 | 163.5569 | 315.2366 | 234.9413 | 313.3216 | 208.626
2012-10-31 09:42 | 24.0586 | 334.9118 | 254.597 | 333.0273 | 228.2698 | 85.5574 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1709 | 51.5773 | 163.5459 | 16.2659 | 19.6953 | 5.8983 | 163.5511 | 315.2165 | 234.9017 | 313.332 | 208.5745
2012-10-31 09:42 | 24.063 | 334.9047 | 254.5429 | 333.0203 | 228.0579 | 85.5511 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1708 | 51.5765 | 163.5407 | 16.2659 | 19.6796 | 5.8979 | 163.5459 | 315.2251 | 234.8633 | 313.3407 | 208.3783
2012-10-31 09:43 | 24.0645 | 334.9253 | 254.5327 | 333.0675 | 228.1892 | 85.5493 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1684 | 51.5368 | 163.2918 | 16.2656 | 19.7092 | 5.8978 | 163.297 | 315.2161 | 234.8235 | 313.3583 | 208.48
2012-10-31 09:43 | 24.0713 | 334.9245 | 254.52 | 333.059 | 228.2549 | 85.5389 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.161 | 51.4064 | 162.4966 | 16.2626 | 19.6799 | 5.8971 | 162.5018 | 315.2446 | 234.8401 | 313.3791 | 208.575
2012-10-31 09:43 | 24.0668 | 334.9009 | 254.5155 | 333.0127 | 228.6357 | 85.5331 | 0.014439 | 0.35918 | 0.005186 | 24.8758 | 3.1625 | 51.4321 | 162.6542 | 16.2631 | 19.7035 | 5.8967 | 162.6594 | 315.1974 | 234.812 | 313.3092 | 208.9322
2012-10-31 09:43 | 24.0668 | 334.9085 | 254.5467 | 333.0127 | 228.3605 | 85.5372 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1628 | 51.437 | 162.6845 | 16.2632 | 19.7516 | 5.8969 | 162.6897 | 315.1569 | 234.7951 | 313.2611 | 208.6089
2012-10-31 09:43 | 24.072 | 334.8985 | 254.5207 | 333.0445 | 228.6016 | 85.5476 | 0.014439 | 0.35902 | 0.005184 | 24.8647 | 3.1631 | 51.4425 | 162.7182 | 16.2633 | 19.7167 | 5.8977 | 162.7234 | 315.1818 | 234.804 | 313.3278 | 208.8849
2012-10-31 09:43 | 24.0773 | 334.8848 | 254.5533 | 333.0308 | 227.6948 | 85.5389 | 0.014433 | 0.35905 | 0.005182 | 24.8771 | 3.1635 | 51.4486 | 162.7553 | 16.2634 | 19.7421 | 5.8971 | 162.7605 | 315.1427 | 234.8112 | 313.2887 | 207.9527
2012-10-31 09:43 | 24.0645 | 334.8491 | 254.3805 | 333.0294 | 226.8956 | 85.5355 | 0.014439 | 0.35901 | 0.005184 | 24.8638 | 3.1639 | 51.4561 | 162.8015 | 16.2635 | 19.7453 | 5.8968 | 162.8067 | 315.1038 | 234.6352 | 313.2841 | 207.1503
2012-10-31 09:43 | 24.0683 | 334.8872 | 254.2204 | 332.9989 | 227.2061 | 85.5337 | 0.014436 | 0.35901 | 0.005183 | 24.8689 | 3.1643 | 51.4638 | 162.8484 | 16.2638 | 19.729 | 5.8967 | 162.8536 | 315.1582 | 234.4914 | 313.2699 | 207.4771
2012-10-31 09:43 | 24.0675 | 334.9054 | 254.1727 | 333.0248 | 227.4648 | 85.5274 | 0.01443 | 0.35891 | 0.005179 | 24.8723 | 3.1647 | 51.4713 | 162.8934 | 16.264 | 19.7323 | 5.8963 | 162.8986 | 315.1731 | 234.4404 | 313.2925 | 207.7325
2012-10-31 09:43 | 24.0638 | 334.856 | 254.1144 | 332.9754 | 227.9329 | 85.5505 | 0.014439 | 0.35892 | 0.005182 | 24.8577 | 3.1733 | 51.6188 | 163.8032 | 16.2665 | 19.6804 | 5.8979 | 163.8084 | 315.1756 | 234.434 | 313.295 | 208.2525
2012-10-31 09:43 | 24.0638 | 334.9055 | 254.1495 | 333.0554 | 227.7992 | 85.5505 | 0.01443 | 0.35899 | 0.00518 | 24.8783 | 3.1733 | 51.6199 | 163.8042 | 16.2671 | 19.6804 | 5.8979 | 163.8094 | 315.2251 | 234.4691 | 313.375 | 208.1188
2012-10-31 09:43 | 24.0586 | 334.9346 | 254.1248 | 333.0578 | 228.1282 | 85.5528 | 0.014436 | 0.35907 | 0.005183 | 24.873 | 3.1734 | 51.6213 | 163.8128 | 16.2671 | 19.7394 | 5.898 | 163.818 | 315.1952 | 234.3854 | 313.3184 | 208.3888
2012-10-31 09:43 | 24.0541 | 334.9149 | 254.1944 | 333.0647 | 228.1709 | 85.5586 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1734 | 51.6221 | 163.8164 | 16.2672 | 19.7349 | 5.8984 | 163.8216 | 315.18 | 234.4595 | 313.3298 | 208.436
2012-10-31 09:43 | 24.0526 | 334.9552 | 254.189 | 333.0327 | 228.4014 | 85.5626 | 0.014452 | 0.35911 | 0.00519 | 24.8484 | 3.1734 | 51.6218 | 163.8152 | 16.2672 | 19.7896 | 5.8987 | 163.8204 | 315.1656 | 234.3994 | 313.2431 | 208.6118
2012-10-31 09:43 | 24.0458 | 334.956 | 254.2603 | 333.0031 | 228.4339 | 85.5574 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1734 | 51.6218 | 163.8148 | 16.2672 | 19.7667 | 5.8983 | 163.82 | 315.1893 | 234.4936 | 313.2364 | 208.6672
2012-10-31 09:43 | 24.0361 | 334.9311 | 254.2974 | 332.982 | 228.4438 | 85.5626 | 0.014455 | 0.35915 | 0.005192 | 24.8463 | 3.1733 | 51.6212 | 163.8104 | 16.2673 | 19.757 | 5.8987 | 163.8156 | 315.1741 | 234.5404 | 313.225 | 208.6868
2012-10-31 09:43 | 24.0399 | 334.9387 | 254.3481 | 333.0124 | 228.5813 | 85.5701 | 0.014455 | 0.35915 | 0.005192 | 24.8463 | 3.1733 | 51.6204 | 163.8061 | 16.2672 | 19.7608 | 5.8992 | 163.8113 | 315.1779 | 234.5873 | 313.2516 | 208.8205
2012-10-31 09:43 | 24.0428 | 334.9302 | 254.4173 | 332.981 | 228.2264 | 85.569 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1732 | 51.6197 | 163.8016 | 16.2672 | 19.7437 | 5.8991 | 163.8068 | 315.1865 | 234.6736 | 313.2373 | 208.4827
2012-10-31 09:43 | 24.0331 | 334.9395 | 254.3335 | 332.9904 | 227.9297 | 85.5828 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1732 | 51.6185 | 163.7941 | 16.2672 | 19.7901 | 5.9001 | 163.7993 | 315.1494 | 234.5434 | 313.2003 | 208.1396
2012-10-31 09:43 | 24.0339 | 334.8947 | 254.3108 | 333.0293 | 228.1822 | 85.5568 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1731 | 51.6171 | 163.7853 | 16.2672 | 19.7468 | 5.8983 | 163.7905 | 315.1479 | 234.564 | 313.2825 | 208.4354
2012-10-31 09:43 | 24.0331 | 334.9015 | 254.3374 | 333.0475 | 228.3858 | 85.5672 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.173 | 51.6157 | 163.7766 | 16.2672 | 19.738 | 5.899 | 163.7818 | 315.1635 | 234.5994 | 313.3095 | 208.6478
2012-10-31 09:43 | 24.0406 | 334.928 | 254.3917 | 333.0626 | 228.6645 | 85.5765 | 0.014455 | 0.3592 | 0.005192 | 24.8493 | 3.1729 | 51.6143 | 163.766 | 16.2673 | 19.7896 | 5.8996 | 163.7712 | 315.1384 | 234.6021 | 313.273 | 208.8749
2012-10-31 09:43 | 24.0391 | 334.9722 | 254.4448 | 333.0383 | 228.608 | 85.5713 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1728 | 51.6133 | 163.7604 | 16.2672 | 19.772 | 5.8993 | 163.7656 | 315.2002 | 234.6728 | 313.2663 | 208.836
2012-10-31 09:43 | 24.0339 | 334.9403 | 254.4669 | 333.0483 | 228.5163 | 85.5909 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1728 | 51.6117 | 163.7517 | 16.2671 | 19.7187 | 5.9006 | 163.7569 | 315.2216 | 234.7482 | 313.3296 | 208.7976
2012-10-31 09:44 | 24.0354 | 334.9266 | 254.4372 | 333.0231 | 228.2623 | 85.5759 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1726 | 51.61 | 163.7403 | 16.2672 | 19.7483 | 5.8996 | 163.7455 | 315.1783 | 234.6889 | 313.2748 | 208.514
2012-10-31 09:44 | 24.0294 | 334.9549 | 254.4663 | 333.0666 | 228.1777 | 85.5707 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1726 | 51.6088 | 163.7324 | 16.2672 | 19.7262 | 5.8992 | 163.7376 | 315.2287 | 234.7401 | 313.3404 | 208.4515
2012-10-31 09:44 | 24.0242 | 334.9497 | 254.4143 | 333.0386 | 228.1449 | 85.5765 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1725 | 51.6074 | 163.7239 | 16.2671 | 19.701 | 5.8996 | 163.7291 | 315.2487 | 234.7133 | 313.3376 | 208.4439
2012-10-31 09:44 | 24.0324 | 334.9503 | 254.4381 | 333.0354 | 228.3143 | 85.5823 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1724 | 51.6057 | 163.7133 | 16.2671 | 19.7052 | 5.9 | 163.7185 | 315.2451 | 234.7329 | 313.3302 | 208.6091
2012-10-31 09:44 | 24.0346 | 334.9563 | 254.4364 | 333.0871 | 228.3126 | 85.5846 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1723 | 51.6037 | 163.7015 | 16.2671 | 19.6753 | 5.9002 | 163.7067 | 315.281 | 234.7611 | 313.4118 | 208.6373
2012-10-31 09:44 | 24.0428 | 334.9569 | 254.4797 | 333.0953 | 228.3719 | 85.5932 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1722 | 51.6022 | 163.6928 | 16.267 | 19.6955 | 5.9008 | 163.698 | 315.2614 | 234.7842 | 313.3998 | 208.6764
2012-10-31 09:44 | 24.0376 | 334.9364 | 254.4433 | 333.0634 | 228.1819 | 85.5805 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1721 | 51.6011 | 163.6849 | 16.2671 | 19.7585 | 5.8999 | 163.6901 | 315.1779 | 234.6848 | 313.3049 | 208.4234
2012-10-31 09:44 | 24.0271 | 334.9183 | 254.4055 | 333.0796 | 228.2972 | 85.5875 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1721 | 51.5999 | 163.6779 | 16.267 | 19.6919 | 5.9004 | 163.6831 | 315.2264 | 234.7136 | 313.3877 | 208.6053
2012-10-31 09:44 | 24.0354 | 334.9647 | 254.4489 | 333.0803 | 228.3331 | 85.5863 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.172 | 51.5982 | 163.6694 | 16.2668 | 19.7363 | 5.9003 | 163.6746 | 315.2284 | 234.7126 | 313.344 | 208.5968
2012-10-31 09:44 | 24.0361 | 334.9197 | 254.4613 | 333.1 | 228.2119 | 85.5863 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1719 | 51.5963 | 163.657 | 16.2668 | 19.7129 | 5.9003 | 163.6622 | 315.2068 | 234.7484 | 313.3871 | 208.499
2012-10-31 09:44 | 24.0391 | 334.9988 | 254.4682 | 333.0954 | 228.0773 | 85.5875 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1718 | 51.5955 | 163.653 | 16.2667 | 19.748 | 5.9004 | 163.6582 | 315.2508 | 234.7202 | 313.3474 | 208.3293
2012-10-31 09:44 | 24.0414 | 335.0087 | 254.4081 | 333.0824 | 228.0953 | 85.5805 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1718 | 51.5946 | 163.6472 | 16.2667 | 19.6941 | 5.8999 | 163.6524 | 315.3146 | 234.714 | 313.3883 | 208.4012
2012-10-31 09:44 | 24.0428 | 334.9759 | 254.4017 | 333.0877 | 228.0102 | 85.5834 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.1717 | 51.5935 | 163.6409 | 16.2666 | 19.6915 | 5.9001 | 163.6461 | 315.2844 | 234.7102 | 313.3962 | 208.3187
2012-10-31 09:44 | 24.0369 | 334.9662 | 254.3607 | 333.097 | 228.0161 | 85.5846 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.1717 | 51.5923 | 163.6338 | 16.2666 | 19.7337 | 5.9002 | 163.639 | 315.2325 | 234.627 | 313.3633 | 208.2824
2012-10-31 09:44 | 24.0428 | 334.9112 | 254.3861 | 333.0877 | 228.3326 | 85.5909 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1716 | 51.5911 | 163.6268 | 16.2666 | 19.7557 | 5.9006 | 163.632 | 315.1555 | 234.6304 | 313.332 | 208.5769
2012-10-31 09:44 | 24.0518 | 334.962 | 254.4224 | 333.1157 | 228.3927 | 85.5782 | 0.01447 | 0.35933 | 0.005199 | 24.8325 | 3.1715 | 51.5896 | 163.6178 | 16.2665 | 19.7286 | 5.8998 | 163.623 | 315.2334 | 234.6938 | 313.3871 | 208.6641
2012-10-31 09:44 | 24.0541 | 334.9796 | 254.4247 | 333.0799 | 228.3753 | 85.5967 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1714 | 51.588 | 163.6081 | 16.2665 | 19.7269 | 5.901 | 163.6133 | 315.2527 | 234.6978 | 313.353 | 208.6484
2012-10-31 09:44 | 24.0511 | 334.988 | 254.4334 | 333.1036 | 228.2859 | 85.5869 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1713 | 51.5867 | 163.5984 | 16.2666 | 19.6918 | 5.9004 | 163.6036 | 315.2962 | 234.7416 | 313.4118 | 208.5941
2012-10-31 09:44 | 24.0563 | 335.0084 | 254.462 | 333.1316 | 228.4601 | 85.5904 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1713 | 51.5857 | 163.593 | 16.2665 | 19.6809 | 5.9006 | 163.5982 | 315.3275 | 234.7811 | 313.4507 | 208.7792
2012-10-31 09:44 | 24.0488 | 334.9667 | 254.4623 | 333.0746 | 228.4408 | 85.5932 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1712 | 51.5845 | 163.5847 | 16.2665 | 19.6454 | 5.9008 | 163.5899 | 315.3213 | 234.8169 | 313.4292 | 208.7954
2012-10-31 09:44 | 24.0556 | 334.9811 | 254.4535 | 333.0852 | 228.5616 | 85.5984 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1711 | 51.5827 | 163.5735 | 16.2665 | 19.6762 | 5.9012 | 163.5787 | 315.3049 | 234.7773 | 313.409 | 208.8854
2012-10-31 09:45 | 24.0593 | 335.0381 | 254.5275 | 333.1003 | 228.3255 | 85.5927 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.171 | 51.581 | 163.5636 | 16.2665 | 19.6799 | 5.9008 | 163.5688 | 315.3582 | 234.8476 | 313.4204 | 208.6456
2012-10-31 09:45 | 24.0533 | 334.9674 | 254.5176 | 333.1096 | 228.4768 | 85.5979 | 0.014433 | 0.35934 | 0.005186 | 24.8971 | 3.1709 | 51.58 | 163.5566 | 16.2665 | 19.6619 | 5.9011 | 163.5618 | 315.3055 | 234.8557 | 313.4477 | 208.8149
2012-10-31 09:45 | 24.0563 | 335.0122 | 254.5011 | 333.0783 | 228.4522 | 85.5886 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1709 | 51.579 | 163.551 | 16.2664 | 19.709 | 5.9005 | 163.5562 | 315.3032 | 234.7921 | 313.3693 | 208.7432
2012-10-31 09:45 | 24.0578 | 334.9947 | 254.5416 | 333.1027 | 228.5127 | 85.5909 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1708 | 51.578 | 163.5448 | 16.2664 | 19.6744 | 5.9006 | 163.55 | 315.3203 | 234.8672 | 313.4283 | 208.8383
2012-10-31 09:45 | 24.0571 | 335.0321 | 254.5487 | 333.0715 | 228.3783 | 85.5846 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1708 | 51.5769 | 163.5382 | 16.2664 | 19.6858 | 5.9002 | 163.5434 | 315.3463 | 234.8629 | 313.3857 | 208.6925
2012-10-31 09:45 | 24.0526 | 334.9971 | 254.5403 | 333.1051 | 228.3031 | 85.5961 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1707 | 51.5758 | 163.5314 | 16.2664 | 19.6933 | 5.901 | 163.5366 | 315.3038 | 234.847 | 313.4118 | 208.6098
2012-10-31 09:45 | 24.0533 | 335.013 | 254.4981 | 333.1096 | 228.3706 | 85.5892 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.161 | 51.4101 | 162.5093 | 16.2637 | 19.682 | 5.9005 | 162.5145 | 315.331 | 234.8161 | 313.4276 | 208.6886
2012-10-31 09:45 | 24.0518 | 335.0039 | 254.5005 | 333.0814 | 228.2237 | 85.5794 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1621 | 51.4254 | 162.6108 | 16.2632 | 19.7246 | 5.8998 | 162.6159 | 315.2793 | 234.7759 | 313.3568 | 208.4991
2012-10-31 09:45 | 24.0593 | 334.981 | 254.4884 | 333.108 | 228.4041 | 85.5805 | 0.014442 | 0.35923 | 0.005188 | 24.8736 | 3.1625 | 51.4334 | 162.6591 | 16.2634 | 19.696 | 5.8999 | 162.6643 | 315.285 | 234.7924 | 313.412 | 208.7081
2012-10-31 09:45 | 24.0593 | 334.9772 | 254.5626 | 333.1308 | 228.6439 | 85.5753 | 0.014433 | 0.3592 | 0.005184 | 24.8871 | 3.1629 | 51.4404 | 162.7022 | 16.2635 | 19.716 | 5.8996 | 162.7074 | 315.2612 | 234.8466 | 313.4148 | 208.9279
2012-10-31 09:45 | 24.0511 | 334.9842 | 254.5778 | 333.1188 | 227.7315 | 85.5875 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1634 | 51.4481 | 162.7497 | 16.2637 | 19.6878 | 5.9004 | 162.7549 | 315.2964 | 234.89 | 313.431 | 208.0437
2012-10-31 09:45 | 24.0488 | 334.959 | 254.4936 | 333.1203 | 228.3386 | 85.5817 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1638 | 51.4544 | 162.7892 | 16.2637 | 19.7376 | 5.9 | 162.7943 | 315.2214 | 234.756 | 313.3827 | 208.601
2012-10-31 09:45 | 24.0511 | 334.9575 | 254.5427 | 333.1112 | 227.9871 | 85.5875 | 0.014439 | 0.35907 | 0.005185 | 24.8678 | 3.1642 | 51.4613 | 162.8312 | 16.2638 | 19.7239 | 5.9004 | 162.8364 | 315.2336 | 234.8188 | 313.3873 | 208.2632
2012-10-31 09:45 | 24.0473 | 334.9614 | 254.4335 | 333.134 | 227.2834 | 85.5782 | 0.014442 | 0.35911 | 0.005186 | 24.8656 | 3.1646 | 51.4687 | 162.877 | 16.264 | 19.7161 | 5.8998 | 162.8822 | 315.2453 | 234.7174 | 313.4179 | 207.5673
2012-10-31 09:45 | 24.0496 | 334.937 | 254.2836 | 333.0945 | 226.515 | 85.5736 | 0.014436 | 0.35908 | 0.005184 | 24.8739 | 3.1691 | 51.5457 | 163.3535 | 16.2651 | 19.7424 | 5.8994 | 163.3587 | 315.1946 | 234.5412 | 313.3521 | 206.7726
2012-10-31 09:45 | 24.0316 | 334.9609 | 254.0783 | 333.0574 | 227.0475 | 85.5834 | 0.014426 | 0.35905 | 0.00518 | 24.8892 | 3.1735 | 51.6224 | 163.8216 | 16.2669 | 19.7686 | 5.9001 | 163.8268 | 315.1923 | 234.3097 | 313.2888 | 207.2789
2012-10-31 09:45 | 24.0391 | 334.9303 | 254.0741 | 333.0459 | 227.2831 | 85.5869 | 0.014442 | 0.35909 | 0.005186 | 24.8646 | 3.1735 | 51.6236 | 163.8275 | 16.2671 | 19.74 | 5.9004 | 163.8327 | 315.1903 | 234.3341 | 313.3059 | 207.5431
2012-10-31 09:45 | 24.0458 | 334.9789 | 254.0808 | 333.0678 | 227.7537 | 85.5909 | 0.014442 | 0.35908 | 0.005186 | 24.8636 | 3.1736 | 51.6252 | 163.837 | 16.2671 | 19.7707 | 5.9006 | 163.8422 | 315.2082 | 234.3101 | 313.2971 | 207.983
2012-10-31 09:45 | 24.0399 | 334.9806 | 254.1061 | 333.0391 | 228.0584 | 85.5967 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1736 | 51.6257 | 163.8395 | 16.2672 | 19.7648 | 5.901 | 163.8447 | 315.2158 | 234.3413 | 313.2743 | 208.2936
2012-10-31 09:45 | 24.0428 | 335.0178 | 254.1636 | 333.0382 | 228.2461 | 85.6042 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1736 | 51.6259 | 163.8398 | 16.2673 | 19.7597 | 5.9016 | 163.845 | 315.2581 | 234.4039 | 313.2785 | 208.4864
2012-10-31 09:45 | 24.0331 | 334.9966 | 254.2047 | 333.0094 | 228.433 | 85.6141 | 0.014439 | 0.3592 | 0.005186 | 24.8768 | 3.1736 | 51.6257 | 163.8384 | 16.2673 | 19.766 | 5.9022 | 163.8436 | 315.2306 | 234.4387 | 313.2434 | 208.667
2012-10-31 09:45 | 24.0339 | 334.9746 | 254.2679 | 333.0331 | 228.2922 | 85.6129 | 0.014426 | 0.35925 | 0.005183 | 24.9032 | 3.1735 | 51.6246 | 163.8318 | 16.2673 | 19.7388 | 5.9022 | 163.837 | 315.2358 | 234.5291 | 313.2943 | 208.5534
2012-10-31 09:45 | 24.0399 | 334.9501 | 254.3168 | 333.0315 | 228.4358 | 85.6112 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1735 | 51.6238 | 163.8268 | 16.2673 | 19.7568 | 5.902 | 163.832 | 315.1933 | 234.56 | 313.2747 | 208.679
2012-10-31 09:45 | 24.0376 | 334.9897 | 254.3692 | 333.0215 | 228.406 | 85.6193 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1733 | 51.6218 | 163.8136 | 16.2673 | 19.7826 | 5.9026 | 163.8188 | 315.2071 | 234.5866 | 313.2389 | 208.6234
2012-10-31 09:46 | 24.0406 | 334.9965 | 254.3722 | 333.036 | 228.2125 | 85.6048 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1733 | 51.6208 | 163.8074 | 16.2673 | 19.7976 | 5.9016 | 163.8126 | 315.1989 | 234.5746 | 313.2384 | 208.4149
2012-10-31 09:46 | 24.0428 | 335.0025 | 254.3432 | 333.0382 | 228.0967 | 85.6071 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1732 | 51.6202 | 163.8029 | 16.2674 | 19.7798 | 5.9018 | 163.808 | 315.2227 | 234.5634 | 313.2584 | 208.3169
2012-10-31 09:46 | 24.0488 | 334.9438 | 254.3804 | 333.0289 | 228.0634 | 85.6071 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1732 | 51.6191 | 163.7965 | 16.2674 | 19.7456 | 5.9018 | 163.8017 | 315.1982 | 234.6348 | 313.2833 | 208.3178
2012-10-31 09:46 | 24.0406 | 335.0079 | 254.3332 | 333.0131 | 228.2164 | 85.6031 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1731 | 51.6178 | 163.7889 | 16.2672 | 19.7054 | 5.9015 | 163.7941 | 315.3025 | 234.6278 | 313.3077 | 208.511
2012-10-31 09:46 | 24.0466 | 334.9949 | 254.4016 | 333.08 | 228.3482 | 85.6146 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.173 | 51.6165 | 163.7808 | 16.2673 | 19.7394 | 5.9023 | 163.786 | 315.2555 | 234.6622 | 313.3406 | 208.6088
2012-10-31 09:46 | 24.0488 | 334.9895 | 254.4272 | 333.0632 | 228.3465 | 85.6077 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1729 | 51.6148 | 163.7701 | 16.2672 | 19.7456 | 5.9018 | 163.7753 | 315.2439 | 234.6816 | 313.3176 | 208.6009
2012-10-31 09:46 | 24.0571 | 334.9864 | 254.4472 | 333.0829 | 228.3469 | 85.6204 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1728 | 51.6131 | 163.76 | 16.2672 | 19.7339 | 5.9027 | 163.7652 | 315.2525 | 234.7133 | 313.349 | 208.613
2012-10-31 09:46 | 24.0586 | 334.9993 | 254.4721 | 333.0692 | 228.4624 | 85.6198 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1728 | 51.6116 | 163.7507 | 16.2671 | 19.7193 | 5.9026 | 163.7559 | 315.28 | 234.7528 | 313.3499 | 208.7431
2012-10-31 09:46 | 24.0496 | 334.9751 | 254.4983 | 333.0754 | 228.3473 | 85.6175 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1727 | 51.6099 | 163.7407 | 16.2671 | 19.6783 | 5.9025 | 163.7459 | 315.2968 | 234.82 | 313.3971 | 208.669
2012-10-31 09:46 | 24.0556 | 334.9773 | 254.4691 | 333.0928 | 228.0663 | 85.6204 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1726 | 51.6087 | 163.7323 | 16.2671 | 19.6963 | 5.9027 | 163.7375 | 315.281 | 234.7728 | 313.3965 | 208.37
2012-10-31 09:46 | 24.0683 | 334.9938 | 254.4779 | 333.1093 | 228.0711 | 85.6262 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1725 | 51.607 | 163.7223 | 16.267 | 19.705 | 5.9031 | 163.7275 | 315.2888 | 234.7729 | 313.4043 | 208.3661
2012-10-31 09:46 | 24.0578 | 334.9871 | 254.4362 | 333.0874 | 228.0842 | 85.6239 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1724 | 51.6057 | 163.7152 | 16.267 | 19.6985 | 5.9029 | 163.7204 | 315.2886 | 234.7377 | 313.3889 | 208.3857
2012-10-31 09:46 | 24.06 | 334.9893 | 254.4189 | 333.0668 | 228.1375 | 85.6291 | 0.014474 | 0.35937 | 0.005202 | 24.8286 | 3.1723 | 51.604 | 163.705 | 16.2669 | 19.7729 | 5.9033 | 163.7102 | 315.2164 | 234.646 | 313.2939 | 208.3646
2012-10-31 09:46 | 24.0683 | 335.0128 | 254.4818 | 333.1093 | 228.134 | 85.621 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1723 | 51.6031 | 163.6992 | 16.2669 | 19.7692 | 5.9027 | 163.7044 | 315.2436 | 234.7126 | 313.3401 | 208.3648
2012-10-31 09:46 | 24.063 | 335.0189 | 254.4609 | 333.0774 | 228.109 | 85.6123 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1722 | 51.6018 | 163.6911 | 16.2669 | 19.7197 | 5.9021 | 163.6963 | 315.2992 | 234.7412 | 313.3577 | 208.3893
2012-10-31 09:46 | 24.0608 | 335.0167 | 254.4509 | 333.1095 | 228.4214 | 85.6146 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1721 | 51.6005 | 163.6843 | 16.2667 | 19.7857 | 5.9023 | 163.6895 | 315.231 | 234.6652 | 313.3238 | 208.6357
2012-10-31 09:46 | 24.0698 | 335.0219 | 254.5419 | 333.1108 | 228.5797 | 85.6204 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.1721 | 51.599 | 163.6751 | 16.2667 | 19.7666 | 5.9027 | 163.6803 | 315.2553 | 234.7753 | 313.3442 | 208.8131
2012-10-31 09:46 | 24.0683 | 335.0356 | 254.5404 | 333.1055 | 228.6726 | 85.6268 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1719 | 51.5968 | 163.6613 | 16.2667 | 19.7451 | 5.9031 | 163.6665 | 315.2905 | 234.7953 | 313.3604 | 208.9275
2012-10-31 09:46 | 24.0638 | 334.9969 | 254.6334 | 333.1505 | 228.8843 | 85.6239 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1719 | 51.5956 | 163.6547 | 16.2666 | 19.7406 | 5.9029 | 163.6599 | 315.2563 | 234.8928 | 313.4099 | 209.1437
2012-10-31 09:46 | 24.0713 | 335.0348 | 254.6761 | 333.1618 | 228.6323 | 85.6187 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1718 | 51.5947 | 163.6485 | 16.2667 | 19.7681 | 5.9026 | 163.6537 | 315.2667 | 234.908 | 313.3937 | 208.8642
2012-10-31 09:46 | 24.06 | 335.0426 | 254.6999 | 333.162 | 228.5857 | 85.6302 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1718 | 51.5939 | 163.6456 | 16.2665 | 19.821 | 5.9033 | 163.6508 | 315.2216 | 234.8789 | 313.341 | 208.7647
2012-10-31 09:46 | 24.0698 | 335.0524 | 254.6589 | 333.168 | 228.6033 | 85.6204 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1717 | 51.5923 | 163.6352 | 16.2665 | 19.7747 | 5.9027 | 163.6404 | 315.2777 | 234.8842 | 313.3933 | 208.8286
2012-10-31 09:47 | 24.0698 | 335.0866 | 254.6941 | 333.1794 | 228.7448 | 85.6401 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1716 | 51.591 | 163.6269 | 16.2664 | 19.7506 | 5.904 | 163.6321 | 315.336 | 234.9435 | 313.4288 | 208.9942
2012-10-31 09:47 | 24.0765 | 335.0743 | 254.7281 | 333.2089 | 228.7358 | 85.6198 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1715 | 51.5897 | 163.6186 | 16.2665 | 19.7332 | 5.9026 | 163.6238 | 315.3411 | 234.9949 | 313.4757 | 209.0026
2012-10-31 09:47 | 24.0728 | 335.0782 | 254.7673 | 333.171 | 228.6614 | 85.6366 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1714 | 51.588 | 163.6084 | 16.2664 | 19.7536 | 5.9038 | 163.6136 | 315.3246 | 235.0137 | 313.4174 | 208.9078
2012-10-31 09:47 | 24.075 | 335.0728 | 254.7812 | 333.1922 | 228.868 | 85.6227 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1713 | 51.5865 | 163.598 | 16.2665 | 19.7839 | 5.9028 | 163.6032 | 315.2889 | 234.9973 | 313.4083 | 209.0841
2012-10-31 09:47 | 24.0765 | 335.1086 | 254.7983 | 333.1861 | 229.0346 | 85.632 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1713 | 51.5851 | 163.591 | 16.2663 | 19.7533 | 5.9035 | 163.5962 | 315.3553 | 235.045 | 313.4328 | 209.2813
2012-10-31 09:47 | 24.0832 | 335.081 | 254.8362 | 333.1623 | 228.9587 | 85.6389 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.1712 | 51.5842 | 163.5852 | 16.2663 | 19.748 | 5.9039 | 163.5904 | 315.333 | 235.0882 | 313.4143 | 209.2107
2012-10-31 09:47 | 24.0802 | 335.0818 | 254.8566 | 333.186 | 228.7749 | 85.6383 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1711 | 51.5827 | 163.5755 | 16.2663 | 19.773 | 5.9039 | 163.5807 | 315.3088 | 235.0836 | 313.413 | 209.0019
2012-10-31 09:47 | 24.0735 | 335.0789 | 254.8929 | 333.164 | 228.7053 | 85.6447 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1711 | 51.5812 | 163.5672 | 16.2662 | 19.7904 | 5.9043 | 163.5724 | 315.2885 | 235.1025 | 313.3736 | 208.9149
2012-10-31 09:47 | 24.0802 | 335.0932 | 254.8996 | 333.2012 | 228.6923 | 85.6273 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.171 | 51.5802 | 163.5616 | 16.2661 | 19.769 | 5.9031 | 163.5668 | 315.3242 | 235.1306 | 313.4322 | 208.9233
2012-10-31 09:47 | 24.0817 | 335.1214 | 254.8855 | 333.2408 | 228.6585 | 85.6412 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.171 | 51.5791 | 163.555 | 16.2661 | 19.8066 | 5.9041 | 163.5602 | 315.3148 | 235.0789 | 313.4342 | 208.8519
2012-10-31 09:47 | 24.0743 | 335.1064 | 254.8898 | 333.2372 | 228.6943 | 85.6366 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1703 | 51.5682 | 163.4866 | 16.266 | 19.8072 | 5.9038 | 163.4918 | 315.2992 | 235.0826 | 313.43 | 208.8871
2012-10-31 09:47 | 24.0787 | 335.1298 | 254.9098 | 333.2378 | 228.7773 | 85.6256 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1601 | 51.3921 | 162.4056 | 16.2626 | 19.7435 | 5.903 | 162.4108 | 315.3863 | 235.1663 | 313.4943 | 209.0338
2012-10-31 09:47 | 24.0698 | 335.1019 | 254.8775 | 333.2517 | 229.1419 | 85.6216 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1625 | 51.4319 | 162.651 | 16.2633 | 19.7546 | 5.9028 | 162.6562 | 315.3473 | 235.1229 | 313.4971 | 209.3873
2012-10-31 09:47 | 24.0705 | 335.133 | 254.9328 | 333.2562 | 228.5726 | 85.6262 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1627 | 51.4366 | 162.6804 | 16.2633 | 19.8235 | 5.9031 | 162.6856 | 315.3095 | 235.1093 | 313.4327 | 208.7491
2012-10-31 09:47 | 24.0653 | 335.1278 | 254.8847 | 333.2586 | 228.5045 | 85.6285 | 0.014442 | 0.35911 | 0.005186 | 24.8656 | 3.1631 | 51.4426 | 162.7174 | 16.2634 | 19.7541 | 5.9032 | 162.7226 | 315.3737 | 235.1306 | 313.5045 | 208.7504
2012-10-31 09:47 | 24.0675 | 335.1262 | 254.8635 | 333.238 | 228.8644 | 85.6221 | 0.01443 | 0.35909 | 0.005182 | 24.8853 | 3.1635 | 51.4499 | 162.7625 | 16.2636 | 19.7684 | 5.9028 | 162.7677 | 315.3578 | 235.0951 | 313.4696 | 209.096
2012-10-31 09:47 | 24.0645 | 335.1689 | 254.8722 | 333.2388 | 229.5139 | 85.6233 | 0.014458 | 0.35904 | 0.005191 | 24.8331 | 3.1639 | 51.457 | 162.8061 | 16.2637 | 19.7573 | 5.9029 | 162.8113 | 315.4116 | 235.1149 | 313.4815 | 209.7566
2012-10-31 09:47 | 24.063 | 335.1293 | 255.0267 | 333.2373 | 230.1845 | 85.625 | 0.014439 | 0.35896 | 0.005183 | 24.8608 | 3.1643 | 51.4639 | 162.8474 | 16.2639 | 19.7679 | 5.903 | 162.8526 | 315.3614 | 235.2588 | 313.4694 | 210.4166
2012-10-31 09:47 | 24.0645 | 335.1499 | 255.1375 | 333.2274 | 229.3606 | 85.6152 | 0.014439 | 0.35907 | 0.005185 | 24.8678 | 3.1656 | 51.4862 | 162.9863 | 16.2641 | 19.7974 | 5.9023 | 162.9915 | 315.3525 | 235.3401 | 313.43 | 209.5632
2012-10-31 09:47 | 24.0533 | 335.1387 | 255.0873 | 333.2162 | 229.1372 | 85.6337 | 0.014439 | 0.35909 | 0.005185 | 24.8698 | 3.1733 | 51.6188 | 163.8001 | 16.2668 | 19.7943 | 5.9036 | 163.8053 | 315.3444 | 235.293 | 313.4219 | 209.3429
2012-10-31 09:48 | 24.0428 | 335.1852 | 254.9519 | 333.2057 | 228.6235 | 85.6406 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1734 | 51.6221 | 163.8191 | 16.267 | 19.7918 | 5.9041 | 163.8243 | 315.3934 | 235.1601 | 313.4139 | 208.8317
2012-10-31 09:48 | 24.0346 | 335.2151 | 254.8384 | 333.2051 | 228.8865 | 85.6522 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1735 | 51.6234 | 163.8272 | 16.267 | 19.7796 | 5.9049 | 163.8324 | 315.4355 | 235.0588 | 313.4255 | 209.1069
2012-10-31 09:48 | 24.0376 | 335.2181 | 254.8882 | 333.1586 | 228.9013 | 85.6481 | 0.014458 | 0.35917 | 0.005193 | 24.8421 | 3.1734 | 51.6226 | 163.821 | 16.2671 | 19.7505 | 5.9046 | 163.8262 | 315.4676 | 235.1377 | 313.4081 | 209.1508
2012-10-31 09:48 | 24.0264 | 335.2488 | 254.8926 | 333.2312 | 229.0434 | 85.6424 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1734 | 51.622 | 163.8177 | 16.2671 | 19.7553 | 5.9042 | 163.8229 | 315.4935 | 235.1373 | 313.4759 | 209.2881
2012-10-31 09:48 | 24.0286 | 335.2358 | 254.9065 | 333.2562 | 229.1636 | 85.6406 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1733 | 51.6209 | 163.8099 | 16.2671 | 19.7335 | 5.9041 | 163.8151 | 315.5023 | 235.173 | 313.5227 | 209.4301
2012-10-31 09:48 | 24.0301 | 335.1992 | 254.9314 | 333.2272 | 229.1061 | 85.6551 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1732 | 51.6194 | 163.8005 | 16.2671 | 19.731 | 5.9051 | 163.8057 | 315.4682 | 235.2004 | 313.4962 | 209.3751
2012-10-31 09:48 | 24.0219 | 335.1872 | 254.9349 | 333.1619 | 229.2315 | 85.6562 | 0.014442 | 0.35921 | 0.005188 | 24.8726 | 3.1732 | 51.6182 | 163.7923 | 16.2672 | 19.7027 | 5.9051 | 163.7975 | 315.4845 | 235.2322 | 313.4592 | 209.5288
2012-10-31 09:48 | 24.0204 | 335.2009 | 254.949 | 333.229 | 229.0374 | 85.6551 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1731 | 51.6174 | 163.7889 | 16.267 | 19.6932 | 5.9051 | 163.7941 | 315.5077 | 235.2558 | 313.5358 | 209.3442
2012-10-31 09:48 | 24.0167 | 335.1972 | 254.9492 | 333.2253 | 228.8844 | 85.6655 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1731 | 51.6169 | 163.7849 | 16.2671 | 19.7256 | 5.9058 | 163.7901 | 315.4716 | 235.2236 | 313.4997 | 209.1588
2012-10-31 09:48 | 24.0099 | 335.1714 | 254.9424 | 333.1956 | 228.8422 | 85.6591 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.173 | 51.6154 | 163.7743 | 16.2672 | 19.6987 | 5.9053 | 163.7795 | 315.4727 | 235.2437 | 313.4969 | 209.1435
2012-10-31 09:48 | 24.0137 | 335.2056 | 254.8877 | 333.2185 | 228.6573 | 85.6649 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1729 | 51.6139 | 163.7654 | 16.2671 | 19.7226 | 5.9057 | 163.7706 | 315.483 | 235.1651 | 313.4959 | 208.9347
2012-10-31 09:48 | 24.0137 | 335.1676 | 254.8838 | 333.2299 | 228.7556 | 85.6545 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1728 | 51.6123 | 163.7554 | 16.2671 | 19.6865 | 5.905 | 163.7606 | 315.4811 | 235.1973 | 313.5434 | 209.0691
2012-10-31 09:48 | 24.0219 | 335.1567 | 254.8959 | 333.2305 | 228.7245 | 85.6736 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1727 | 51.6109 | 163.7461 | 16.2672 | 19.7147 | 5.9063 | 163.7513 | 315.442 | 235.1812 | 313.5158 | 209.0098
2012-10-31 09:48 | 24.0152 | 335.1805 | 254.8346 | 333.22 | 229.0597 | 85.6562 | 0.014439 | 0.35931 | 0.005188 | 24.8848 | 3.1726 | 51.6093 | 163.7364 | 16.2671 | 19.688 | 5.9051 | 163.7416 | 315.4925 | 235.1466 | 313.532 | 209.3717
2012-10-31 09:48 | 24.0174 | 335.1522 | 254.8992 | 333.2184 | 228.7868 | 85.6632 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1725 | 51.608 | 163.7287 | 16.267 | 19.6942 | 5.9056 | 163.7339 | 315.458 | 235.205 | 313.5242 | 209.0926
2012-10-31 09:48 | 24.0122 | 335.1927 | 254.9096 | 333.2093 | 228.8838 | 85.6672 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1724 | 51.6064 | 163.7187 | 16.2671 | 19.6689 | 5.9059 | 163.7239 | 315.5238 | 235.2407 | 313.5404 | 209.2149
2012-10-31 09:48 | 24.0279 | 335.216 | 254.898 | 333.286 | 228.6322 | 85.6684 | 0.01447 | 0.35931 | 0.005199 | 24.8314 | 3.1724 | 51.6055 | 163.7149 | 16.2669 | 19.6846 | 5.906 | 163.7201 | 315.5314 | 235.2134 | 313.6014 | 208.9476
2012-10-31 09:48 | 24.0114 | 335.1538 | 254.8776 | 333.258 | 228.8201 | 85.6626 | 0.014442 | 0.35934 | 0.00519 | 24.8816 | 3.1724 | 51.6043 | 163.7071 | 16.2669 | 19.6882 | 5.9056 | 163.7123 | 315.4656 | 235.1894 | 313.5698 | 209.1319
2012-10-31 09:48 | 24.0129 | 335.1782 | 254.8713 | 333.2367 | 228.7194 | 85.6684 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1723 | 51.6028 | 163.6982 | 16.2668 | 19.6576 | 5.906 | 163.7034 | 315.5206 | 235.2137 | 313.5791 | 209.0618
2012-10-31 09:48 | 24.0212 | 335.1446 | 254.8367 | 333.2793 | 228.7434 | 85.6661 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1721 | 51.6008 | 163.6854 | 16.2668 | 19.6819 | 5.9058 | 163.6906 | 315.4627 | 235.1548 | 313.5974 | 209.0615
2012-10-31 09:48 | 24.0129 | 335.1782 | 254.8596 | 333.2291 | 228.8491 | 85.6707 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1721 | 51.599 | 163.6749 | 16.2667 | 19.6616 | 5.9061 | 163.6801 | 315.5166 | 235.198 | 313.5675 | 209.1875
2012-10-31 09:48 | 24.0182 | 335.2025 | 254.9117 | 333.2801 | 229.0392 | 85.6747 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.172 | 51.5979 | 163.6678 | 16.2667 | 19.687 | 5.9064 | 163.673 | 315.5155 | 235.2247 | 313.5931 | 209.3522
2012-10-31 09:49 | 24.0242 | 335.2047 | 254.945 | 333.3165 | 228.9154 | 85.6765 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1718 | 51.5952 | 163.6518 | 16.2666 | 19.717 | 5.9065 | 163.6569 | 315.4877 | 235.228 | 313.5995 | 209.1984
2012-10-31 09:49 | 24.0301 | 335.2525 | 254.947 | 333.3186 | 228.7877 | 85.6811 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1717 | 51.5924 | 163.6352 | 16.2665 | 19.7109 | 5.9069 | 163.6404 | 315.5416 | 235.2361 | 313.6077 | 209.0768
2012-10-31 09:49 | 24.0294 | 335.2594 | 254.88 | 333.3103 | 228.7595 | 85.6811 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1716 | 51.591 | 163.6267 | 16.2665 | 19.7022 | 5.9069 | 163.6319 | 315.5572 | 235.1778 | 313.6081 | 209.0573
2012-10-31 09:49 | 24.0324 | 335.2319 | 254.9298 | 333.3438 | 228.676 | 85.6799 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1715 | 51.5896 | 163.6178 | 16.2665 | 19.6931 | 5.9068 | 163.623 | 315.5388 | 235.2367 | 313.6507 | 208.9829
2012-10-31 09:49 | 24.0339 | 335.2601 | 254.8923 | 333.3072 | 228.6146 | 85.6759 | 0.01447 | 0.35937 | 0.0052 | 24.8355 | 3.1715 | 51.5884 | 163.6102 | 16.2665 | 19.7027 | 5.9065 | 163.6154 | 315.5574 | 235.1896 | 313.6045 | 208.9119
2012-10-31 09:49 | 24.0294 | 335.2404 | 254.8761 | 333.3408 | 228.5 | 85.673 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1714 | 51.5872 | 163.6035 | 16.2664 | 19.6901 | 5.9063 | 163.6087 | 315.5503 | 235.186 | 313.6507 | 208.8099
2012-10-31 09:49 | 24.0406 | 335.2211 | 254.8951 | 333.3405 | 228.6803 | 85.6805 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1713 | 51.5861 | 163.5963 | 16.2664 | 19.7254 | 5.9068 | 163.6015 | 315.4957 | 235.1697 | 313.6151 | 208.9549
2012-10-31 09:49 | 24.0406 | 335.2516 | 254.9146 | 333.3253 | 228.641 | 85.6857 | 0.014477 | 0.3593 | 0.005202 | 24.8185 | 3.1712 | 51.5845 | 163.5856 | 16.2665 | 19.6973 | 5.9072 | 163.5909 | 315.5543 | 235.2173 | 313.628 | 208.9437
2012-10-31 09:49 | 24.0391 | 335.231 | 254.8975 | 333.3352 | 228.6434 | 85.6736 | 0.014467 | 0.35937 | 0.005199 | 24.8406 | 3.1711 | 51.583 | 163.5757 | 16.2665 | 19.7159 | 5.9063 | 163.5809 | 315.5151 | 235.1816 | 313.6193 | 208.9275
2012-10-31 09:49 | 24.0414 | 335.2486 | 254.8608 | 333.3642 | 228.5631 | 85.673 | 0.014452 | 0.35944 | 0.005195 | 24.8714 | 3.1711 | 51.5822 | 163.5711 | 16.2664 | 19.7382 | 5.9063 | 163.5763 | 315.5104 | 235.1226 | 313.626 | 208.8249
2012-10-31 09:49 | 24.0384 | 335.2265 | 254.8773 | 333.346 | 228.8117 | 85.6776 | 0.014455 | 0.35941 | 0.005195 | 24.8643 | 3.171 | 51.5806 | 163.5612 | 16.2664 | 19.7232 | 5.9066 | 163.5664 | 315.5033 | 235.1541 | 313.6228 | 209.0885
2012-10-31 09:49 | 24.0451 | 335.237 | 254.8879 | 333.3298 | 228.7162 | 85.6834 | 0.014477 | 0.35937 | 0.005203 | 24.8234 | 3.1709 | 51.5794 | 163.5536 | 16.2664 | 19.7058 | 5.907 | 163.5588 | 315.5312 | 235.1821 | 313.624 | 209.0104
2012-10-31 09:49 | 24.0496 | 335.2491 | 254.9002 | 333.3533 | 228.7718 | 85.6794 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1709 | 51.5783 | 163.5472 | 16.2664 | 19.7184 | 5.9067 | 163.5524 | 315.5307 | 235.1818 | 313.6349 | 209.0534
2012-10-31 09:49 | 24.0473 | 335.243 | 254.9213 | 333.3358 | 228.3685 | 85.6707 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1628 | 51.4399 | 162.693 | 16.2641 | 19.7522 | 5.9061 | 162.6982 | 315.4908 | 235.1691 | 313.5836 | 208.6163
2012-10-31 09:49 | 24.0436 | 335.247 | 254.8278 | 333.4083 | 228.6086 | 85.6545 | 0.014464 | 0.35924 | 0.005196 | 24.8368 | 3.1622 | 51.4265 | 162.6185 | 16.2631 | 19.7324 | 5.905 | 162.6237 | 315.5146 | 235.0954 | 313.6759 | 208.8762
2012-10-31 09:49 | 24.0481 | 335.221 | 254.8597 | 333.3518 | 228.4519 | 85.6643 | 0.014464 | 0.35924 | 0.005196 | 24.8368 | 3.1627 | 51.4355 | 162.6729 | 16.2634 | 19.757 | 5.9057 | 162.6781 | 315.464 | 235.1027 | 313.5948 | 208.6949
2012-10-31 09:49 | 24.0473 | 335.243 | 254.7808 | 333.3663 | 228.2663 | 85.6701 | 0.014439 | 0.35915 | 0.005186 | 24.8738 | 3.163 | 51.4422 | 162.714 | 16.2635 | 19.7201 | 5.9061 | 162.7192 | 315.5229 | 235.0607 | 313.6462 | 208.5462
2012-10-31 09:49 | 24.0481 | 335.2286 | 254.727 | 333.348 | 228.6681 | 85.6736 | 0.014445 | 0.35908 | 0.005187 | 24.8584 | 3.1635 | 51.4495 | 162.7593 | 16.2636 | 19.6928 | 5.9063 | 162.7645 | 315.5358 | 235.0342 | 313.6552 | 208.9753
2012-10-31 09:49 | 24.0473 | 335.1631 | 254.7691 | 333.351 | 229.0565 | 85.6603 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1639 | 51.4561 | 162.8008 | 16.2637 | 19.696 | 5.9054 | 162.8059 | 315.4671 | 235.0731 | 313.655 | 209.3605
2012-10-31 09:49 | 24.0414 | 335.1877 | 254.7281 | 333.3642 | 228.0835 | 85.6557 | 0.014439 | 0.35909 | 0.005185 | 24.8698 | 3.1642 | 51.4628 | 162.8409 | 16.2638 | 19.7262 | 5.9051 | 162.8461 | 315.4615 | 235.0019 | 313.638 | 208.3573
2012-10-31 09:50 | 24.0466 | 335.2043 | 254.6553 | 333.297 | 227.672 | 85.6551 | 0.014461 | 0.35909 | 0.005193 | 24.832 | 3.1647 | 51.4701 | 162.8857 | 16.264 | 19.7595 | 5.9051 | 162.8909 | 315.4448 | 234.8958 | 313.5375 | 207.9125
2012-10-31 09:50 | 24.0443 | 335.2058 | 254.5164 | 333.3442 | 227.7483 | 85.6788 | 0.014448 | 0.35909 | 0.005188 | 24.8543 | 3.1727 | 51.6083 | 163.7383 | 16.2663 | 19.7291 | 5.9067 | 163.7435 | 315.4767 | 234.7873 | 313.6151 | 208.0192
2012-10-31 09:50 | 24.0414 | 335.2181 | 254.5018 | 333.2918 | 228.0717 | 85.6811 | 0.014436 | 0.35907 | 0.005183 | 24.873 | 3.1733 | 51.6207 | 163.8099 | 16.267 | 19.7944 | 5.9069 | 163.8151 | 315.4237 | 234.7074 | 313.4974 | 208.2773
2012-10-31 09:50 | 24.0428 | 335.2576 | 254.4446 | 333.3009 | 228.0495 | 85.6718 | 0.014452 | 0.35905 | 0.005189 | 24.8444 | 3.1734 | 51.6221 | 163.8178 | 16.2671 | 19.7316 | 5.9062 | 163.823 | 315.526 | 234.713 | 313.5693 | 208.3179
2012-10-31 09:50 | 24.0391 | 335.2463 | 254.437 | 333.3124 | 228.4272 | 85.6811 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1735 | 51.6231 | 163.8242 | 16.2671 | 19.7039 | 5.9069 | 163.8294 | 315.5424 | 234.7331 | 313.6085 | 208.7233
2012-10-31 09:50 | 24.0361 | 335.2623 | 254.4301 | 333.2942 | 228.6561 | 85.6892 | 0.014448 | 0.35912 | 0.005189 | 24.8563 | 3.1735 | 51.6235 | 163.8262 | 16.2671 | 19.7089 | 5.9074 | 163.8314 | 315.5534 | 234.7212 | 313.5853 | 208.9472
2012-10-31 09:50 | 24.0399 | 335.2433 | 254.5198 | 333.2942 | 228.5459 | 85.6903 | 0.014455 | 0.35915 | 0.005192 | 24.8463 | 3.1734 | 51.6224 | 163.8206 | 16.267 | 19.7688 | 5.9075 | 163.8258 | 315.4745 | 234.751 | 313.5254 | 208.7771
2012-10-31 09:50 | 24.0384 | 335.2494 | 254.5261 | 333.2927 | 228.8471 | 85.6811 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1734 | 51.6214 | 163.8131 | 16.2671 | 19.7152 | 5.9069 | 163.8183 | 315.5342 | 234.8109 | 313.5775 | 209.1319
2012-10-31 09:50 | 24.0286 | 335.2662 | 254.5319 | 333.2752 | 228.7233 | 85.688 | 0.014442 | 0.35923 | 0.005188 | 24.8736 | 3.1733 | 51.6205 | 163.807 | 16.2672 | 19.7134 | 5.9073 | 163.8122 | 315.5528 | 234.8185 | 313.5618 | 209.0099
2012-10-31 09:50 | 24.0294 | 335.2518 | 254.5639 | 333.2875 | 228.4804 | 85.6857 | 0.014445 | 0.35914 | 0.005188 | 24.8624 | 3.1732 | 51.6194 | 163.8 | 16.2672 | 19.7262 | 5.9072 | 163.8052 | 315.5256 | 234.8377 | 313.5613 | 208.7542
2012-10-31 09:50 | 24.0301 | 335.2068 | 254.5997 | 333.2844 | 228.5911 | 85.684 | 0.014477 | 0.35925 | 0.005201 | 24.8155 | 3.1731 | 51.6183 | 163.7917 | 16.2673 | 19.731 | 5.9071 | 163.7969 | 315.4758 | 234.8687 | 313.5534 | 208.8601
2012-10-31 09:50 | 24.0361 | 335.2395 | 254.6174 | 333.2561 | 228.7033 | 85.6834 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1731 | 51.6172 | 163.7864 | 16.2671 | 19.7209 | 5.907 | 163.7916 | 315.5186 | 234.8965 | 313.5352 | 208.9824
2012-10-31 09:50 | 24.0339 | 335.222 | 254.6191 | 333.3072 | 228.6657 | 85.6817 | 0.014467 | 0.35923 | 0.005197 | 24.8306 | 3.173 | 51.6161 | 163.7789 | 16.2672 | 19.7267 | 5.9069 | 163.7841 | 315.4953 | 234.8924 | 313.5805 | 208.939
2012-10-31 09:50 | 24.0399 | 335.2509 | 254.6798 | 333.2789 | 228.6363 | 85.6938 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.1729 | 51.6145 | 163.769 | 16.2671 | 19.7047 | 5.9077 | 163.7742 | 315.5462 | 234.9751 | 313.5742 | 208.9316
2012-10-31 09:50 | 24.0436 | 335.2622 | 254.6874 | 333.2902 | 228.6243 | 85.6979 | 0.014433 | 0.35933 | 0.005186 | 24.8961 | 3.1729 | 51.6132 | 163.7612 | 16.2671 | 19.7404 | 5.908 | 163.7663 | 315.5218 | 234.947 | 313.5498 | 208.8839
2012-10-31 09:50 | 24.0466 | 335.25 | 254.6826 | 333.2894 | 228.761 | 85.6886 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1727 | 51.6116 | 163.7495 | 16.2673 | 19.6993 | 5.9074 | 163.7547 | 315.5507 | 234.9833 | 313.5901 | 209.0617
2012-10-31 09:50 | 24.0384 | 335.2341 | 254.6822 | 333.2965 | 228.682 | 85.6874 | 0.014467 | 0.35927 | 0.005198 | 24.8336 | 3.1727 | 51.6102 | 163.7428 | 16.2671 | 19.6871 | 5.9073 | 163.748 | 315.547 | 234.9951 | 313.6094 | 208.9949
2012-10-31 09:50 | 24.0443 | 335.2324 | 254.7271 | 333.2986 | 228.7704 | 85.6938 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1726 | 51.6088 | 163.7353 | 16.2669 | 19.701 | 5.9077 | 163.7405 | 315.5314 | 235.0261 | 313.5976 | 209.0694
2012-10-31 09:50 | 24.0391 | 335.2425 | 254.7921 | 333.32 | 228.7574 | 85.7059 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1725 | 51.6073 | 163.7247 | 16.267 | 19.7079 | 5.9086 | 163.7299 | 315.5346 | 235.0842 | 313.6121 | 209.0495
2012-10-31 09:50 | 24.0458 | 335.2187 | 254.8027 | 333.3381 | 228.5951 | 85.7002 | 0.014467 | 0.35923 | 0.005197 | 24.8306 | 3.1724 | 51.6061 | 163.7172 | 16.267 | 19.7025 | 5.9082 | 163.7224 | 315.5162 | 235.1002 | 313.6356 | 208.8926
2012-10-31 09:50 | 24.0399 | 335.228 | 254.7734 | 333.3246 | 228.4791 | 85.6863 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1723 | 51.6043 | 163.7065 | 16.267 | 19.7247 | 5.9072 | 163.7117 | 315.5033 | 235.0487 | 313.5999 | 208.7544
2012-10-31 09:50 | 24.0451 | 335.237 | 254.7669 | 333.3298 | 228.555 | 85.6996 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1722 | 51.6025 | 163.6944 | 16.267 | 19.6898 | 5.9081 | 163.6996 | 315.5472 | 235.0771 | 313.64 | 208.8652
2012-10-31 09:50 | 24.0473 | 335.2354 | 254.773 | 333.3472 | 228.797 | 85.7007 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1721 | 51.6008 | 163.6841 | 16.267 | 19.7401 | 5.9082 | 163.6893 | 315.4953 | 235.0329 | 313.6071 | 209.0569
2012-10-31 09:51 | 24.0481 | 335.2553 | 254.848 | 333.3214 | 228.9511 | 85.695 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1721 | 51.5998 | 163.6785 | 16.2669 | 19.7249 | 5.9078 | 163.6837 | 315.5304 | 235.1231 | 313.5965 | 209.2262
2012-10-31 09:51 | 24.0511 | 335.243 | 254.9017 | 333.3777 | 228.9738 | 85.7094 | 0.014474 | 0.35938 | 0.005202 | 24.8296 | 3.172 | 51.5983 | 163.6694 | 16.2669 | 19.756 | 5.9088 | 163.6746 | 315.487 | 235.1457 | 313.6217 | 209.2178
2012-10-31 09:51 | 24.0473 | 335.2507 | 254.8979 | 333.3739 | 228.683 | 85.699 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1719 | 51.5966 | 163.6591 | 16.2668 | 19.7241 | 5.9081 | 163.6643 | 315.5266 | 235.1738 | 313.6498 | 208.9589
2012-10-31 09:51 | 24.0496 | 335.2415 | 254.8885 | 333.361 | 228.5635 | 85.7042 | 0.014464 | 0.3594 | 0.005198 | 24.8478 | 3.1718 | 51.5949 | 163.648 | 16.2668 | 19.7344 | 5.9084 | 163.6532 | 315.5071 | 235.1541 | 313.6266 | 208.8291
2012-10-31 09:51 | 24.0428 | 335.2728 | 254.8388 | 333.358 | 228.824 | 85.7077 | 0.014477 | 0.35938 | 0.005203 | 24.8245 | 3.1717 | 51.5939 | 163.6417 | 16.2668 | 19.7236 | 5.9087 | 163.6469 | 315.5492 | 235.1152 | 313.6344 | 209.1004
2012-10-31 09:51 | 24.0533 | 335.2376 | 254.9 | 333.3342 | 228.8305 | 85.7083 | 0.014458 | 0.35944 | 0.005197 | 24.861 | 3.1717 | 51.5927 | 163.6343 | 16.2668 | 19.7381 | 5.9087 | 163.6395 | 315.4995 | 235.1619 | 313.5961 | 209.0924
2012-10-31 09:51 | 24.0451 | 335.2523 | 254.8957 | 333.3641 | 228.6808 | 85.6961 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1716 | 51.5914 | 163.6257 | 16.2668 | 19.7299 | 5.9079 | 163.6309 | 315.5224 | 235.1658 | 313.6342 | 208.9509
2012-10-31 09:51 | 24.0406 | 335.2478 | 254.899 | 333.4091 | 228.5348 | 85.6961 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1715 | 51.5903 | 163.6196 | 16.2667 | 19.7294 | 5.9079 | 163.6248 | 315.5184 | 235.1696 | 313.6797 | 208.8054
2012-10-31 09:51 | 24.0541 | 335.246 | 254.893 | 333.3845 | 228.6348 | 85.6979 | 0.014461 | 0.3594 | 0.005197 | 24.8529 | 3.1715 | 51.5893 | 163.613 | 16.2668 | 19.7189 | 5.908 | 163.6182 | 315.5271 | 235.1741 | 313.6656 | 208.9159
2012-10-31 09:51 | 24.0443 | 335.2438 | 254.9066 | 333.3747 | 228.5818 | 85.7059 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1714 | 51.5882 | 163.6075 | 16.2666 | 19.7331 | 5.9086 | 163.6127 | 315.5107 | 235.1735 | 313.6416 | 208.8487
2012-10-31 09:51 | 24.0541 | 335.2917 | 254.8579 | 333.4378 | 228.4893 | 85.7071 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1713 | 51.5868 | 163.5992 | 16.2666 | 19.7269 | 5.9086 | 163.6044 | 315.5648 | 235.131 | 313.7109 | 208.7624
2012-10-31 09:51 | 24.0458 | 335.2986 | 254.8418 | 333.4067 | 228.8113 | 85.6996 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1713 | 51.5858 | 163.5924 | 16.2666 | 19.7306 | 5.9081 | 163.5976 | 315.568 | 235.1112 | 313.6761 | 209.0807
2012-10-31 09:51 | 24.0615 | 335.2839 | 254.9004 | 333.3919 | 228.8427 | 85.7077 | 0.014442 | 0.35935 | 0.00519 | 24.8826 | 3.1712 | 51.5842 | 163.5819 | 16.2666 | 19.7343 | 5.9087 | 163.5871 | 315.5496 | 235.1661 | 313.6576 | 209.1084
2012-10-31 09:51 | 24.0563 | 335.252 | 254.9303 | 333.4133 | 228.865 | 85.6979 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1711 | 51.583 | 163.5753 | 16.2666 | 19.709 | 5.908 | 163.5805 | 315.543 | 235.2213 | 313.7043 | 209.156
2012-10-31 09:51 | 24.0615 | 335.2344 | 254.9433 | 333.43 | 228.8663 | 85.7042 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1711 | 51.5819 | 163.5704 | 16.2664 | 19.6982 | 5.9084 | 163.5756 | 315.5362 | 235.2451 | 313.7318 | 209.1681
2012-10-31 09:51 | 24.0608 | 335.2603 | 254.9348 | 333.4445 | 228.7358 | 85.7013 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.171 | 51.5807 | 163.561 | 16.2665 | 19.7055 | 5.9082 | 163.5662 | 315.5548 | 235.2293 | 313.739 | 209.0303
2012-10-31 09:51 | 24.0586 | 335.2772 | 254.9131 | 333.4233 | 228.769 | 85.7059 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1709 | 51.5795 | 163.554 | 16.2664 | 19.6832 | 5.9086 | 163.5592 | 315.594 | 235.2299 | 313.7401 | 209.0858
2012-10-31 09:51 | 24.0735 | 335.2807 | 254.9709 | 333.4115 | 228.9333 | 85.7094 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1709 | 51.5785 | 163.5482 | 16.2664 | 19.7623 | 5.9088 | 163.5534 | 315.5184 | 235.2086 | 313.6492 | 209.171
2012-10-31 09:51 | 24.0675 | 335.2937 | 255.0039 | 333.4207 | 228.7504 | 85.7007 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1708 | 51.5777 | 163.5437 | 16.2663 | 19.7162 | 5.9082 | 163.5489 | 315.5775 | 235.2877 | 313.7045 | 209.0342
2012-10-31 09:51 | 24.0675 | 335.2366 | 254.9844 | 333.4131 | 228.7032 | 85.7025 | 0.01447 | 0.35944 | 0.005201 | 24.8404 | 3.1674 | 51.5194 | 163.1812 | 16.2656 | 19.7202 | 5.9083 | 163.1864 | 315.5164 | 235.2642 | 313.6929 | 208.983
2012-10-31 09:51 | 24.0735 | 335.2616 | 254.9826 | 333.4305 | 228.7721 | 85.6903 | 0.014448 | 0.35937 | 0.005192 | 24.8733 | 3.1614 | 51.415 | 162.5455 | 16.2631 | 19.7142 | 5.9075 | 162.5507 | 315.5474 | 235.2684 | 313.7163 | 209.0579
2012-10-31 09:52 | 24.072 | 335.2144 | 254.9499 | 333.4329 | 228.7864 | 85.688 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1626 | 51.4343 | 162.6649 | 16.2634 | 19.6926 | 5.9073 | 162.6701 | 315.5218 | 235.2573 | 313.7403 | 209.0938
2012-10-31 09:52 | 24.0802 | 335.1846 | 254.9347 | 333.3992 | 228.3307 | 85.6892 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1629 | 51.4401 | 162.6998 | 16.2636 | 19.761 | 5.9074 | 162.705 | 315.4236 | 235.1737 | 313.6382 | 208.5697
2012-10-31 09:52 | 24.0743 | 335.1711 | 254.8546 | 333.4085 | 227.735 | 85.6984 | 0.014439 | 0.35914 | 0.005186 | 24.8728 | 3.1632 | 51.4451 | 162.7291 | 16.2638 | 19.7711 | 5.908 | 162.7343 | 315.4 | 235.0835 | 313.6374 | 207.9639
2012-10-31 09:52 | 24.0683 | 335.2107 | 254.7238 | 333.3987 | 228.4485 | 85.6851 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1636 | 51.453 | 162.7779 | 16.264 | 19.713 | 5.9071 | 162.7831 | 315.4977 | 235.0108 | 313.6857 | 208.7355
2012-10-31 09:52 | 24.0743 | 335.1787 | 254.7805 | 333.4123 | 229.1188 | 85.6903 | 0.014433 | 0.35914 | 0.005183 | 24.8831 | 3.164 | 51.4602 | 162.8209 | 16.2642 | 19.7832 | 5.9075 | 162.8261 | 315.3955 | 234.9973 | 313.6291 | 209.3356
2012-10-31 09:52 | 24.0683 | 335.2564 | 254.8174 | 333.3949 | 229.4745 | 85.6869 | 0.014442 | 0.35907 | 0.005186 | 24.8626 | 3.1644 | 51.4668 | 162.8601 | 16.2644 | 19.7491 | 5.9073 | 162.8653 | 315.5073 | 235.0683 | 313.6458 | 209.7254
2012-10-31 09:52 | 24.0675 | 335.2404 | 254.9454 | 333.3751 | 230.2243 | 85.6851 | 0.014439 | 0.35898 | 0.005183 | 24.8618 | 3.17 | 51.5622 | 163.4501 | 16.2659 | 19.7483 | 5.9071 | 163.4552 | 315.4921 | 235.1971 | 313.6268 | 210.476
2012-10-31 09:52 | 24.06 | 335.2634 | 255.1291 | 333.3676 | 229.981 | 85.7002 | 0.014439 | 0.35902 | 0.005184 | 24.8647 | 3.1731 | 51.6181 | 163.7896 | 16.2674 | 19.7368 | 5.9082 | 163.7948 | 315.5266 | 235.3923 | 313.6308 | 210.2442
2012-10-31 09:52 | 24.0496 | 335.2415 | 255.1811 | 333.3876 | 229.1138 | 85.7088 | 0.014433 | 0.35904 | 0.005182 | 24.8761 | 3.1732 | 51.621 | 163.8062 | 16.2676 | 19.7304 | 5.9088 | 163.8114 | 315.5111 | 235.4507 | 313.6572 | 209.3834
2012-10-31 09:52 | 24.0496 | 335.2758 | 255.107 | 333.3191 | 228.3669 | 85.7077 | 0.014436 | 0.35901 | 0.005183 | 24.8689 | 3.1733 | 51.6222 | 163.8147 | 16.2675 | 19.7505 | 5.9087 | 163.8199 | 315.5253 | 235.3565 | 313.5686 | 208.6164
2012-10-31 09:52 | 24.0518 | 335.2475 | 254.9219 | 333.3441 | 228.6404 | 85.7059 | 0.014436 | 0.35912 | 0.005184 | 24.877 | 3.1733 | 51.6226 | 163.8161 | 16.2676 | 19.7567 | 5.9086 | 163.8213 | 315.4908 | 235.1652 | 313.5874 | 208.8837
2012-10-31 09:52 | 24.0511 | 335.2316 | 254.9446 | 333.3548 | 229.2725 | 85.7031 | 0.014452 | 0.35907 | 0.005189 | 24.8454 | 3.1733 | 51.622 | 163.8127 | 16.2676 | 19.7399 | 5.9084 | 163.8179 | 315.4917 | 235.2047 | 313.6149 | 209.5326
2012-10-31 09:52 | 24.0458 | 335.2568 | 254.9978 | 333.3343 | 229.0943 | 85.7158 | 0.014452 | 0.35908 | 0.005189 | 24.8464 | 3.1733 | 51.6218 | 163.8102 | 16.2676 | 19.7306 | 5.9092 | 163.8154 | 315.5262 | 235.2672 | 313.6037 | 209.3637
2012-10-31 09:52 | 24.0533 | 335.2643 | 255.0248 | 333.3228 | 229.1529 | 85.7117 | 0.014445 | 0.35907 | 0.005187 | 24.8575 | 3.1732 | 51.6208 | 163.8039 | 16.2676 | 19.7181 | 5.909 | 163.8091 | 315.5462 | 235.3067 | 313.6047 | 209.4348
2012-10-31 09:52 | 24.0473 | 335.2659 | 254.9837 | 333.3206 | 229.2019 | 85.7187 | 0.014445 | 0.35907 | 0.005187 | 24.8575 | 3.1732 | 51.62 | 163.7999 | 16.2676 | 19.7161 | 5.9094 | 163.8051 | 315.5498 | 235.2676 | 313.6045 | 209.4858
2012-10-31 09:52 | 24.0414 | 335.2752 | 255.0481 | 333.2957 | 229.0466 | 85.7123 | 0.01443 | 0.35918 | 0.005183 | 24.8913 | 3.1731 | 51.6186 | 163.7905 | 16.2676 | 19.6941 | 5.909 | 163.7957 | 315.5811 | 235.354 | 313.6016 | 209.3525
2012-10-31 09:52 | 24.0406 | 335.2249 | 255.0434 | 333.2987 | 229.0851 | 85.7181 | 0.014436 | 0.35912 | 0.005184 | 24.877 | 3.1731 | 51.6178 | 163.7859 | 16.2675 | 19.6933 | 5.9094 | 163.7911 | 315.5316 | 235.3501 | 313.6054 | 209.3918
2012-10-31 09:52 | 24.0436 | 335.247 | 255.0776 | 333.3321 | 229.2493 | 85.7215 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.173 | 51.6166 | 163.7778 | 16.2676 | 19.6642 | 5.9096 | 163.7829 | 315.5828 | 235.4134 | 313.6679 | 209.5851
2012-10-31 09:52 | 24.0414 | 335.279 | 255.0754 | 333.3299 | 229.2314 | 85.7071 | 0.014436 | 0.35924 | 0.005186 | 24.8849 | 3.1729 | 51.6155 | 163.7704 | 16.2677 | 19.6861 | 5.9086 | 163.7756 | 315.5929 | 235.3893 | 313.6438 | 209.5453
2012-10-31 09:52 | 24.0518 | 335.3008 | 255.0702 | 333.3137 | 228.8762 | 85.7129 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1728 | 51.6138 | 163.7606 | 16.2676 | 19.6925 | 5.909 | 163.7658 | 315.6083 | 235.3777 | 313.6212 | 209.1837
2012-10-31 09:52 | 24.0466 | 335.2918 | 255.065 | 333.377 | 228.9614 | 85.7123 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1727 | 51.6125 | 163.7525 | 16.2675 | 19.6351 | 5.909 | 163.7577 | 315.6567 | 235.4299 | 313.7419 | 209.3263
2012-10-31 09:52 | 24.0436 | 335.2698 | 255.0932 | 333.3131 | 228.6046 | 85.7129 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1726 | 51.6109 | 163.7431 | 16.2675 | 19.6642 | 5.909 | 163.7483 | 315.6056 | 235.429 | 313.6489 | 208.9404
2012-10-31 09:52 | 24.0458 | 335.2568 | 254.9939 | 333.3267 | 228.426 | 85.7187 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1726 | 51.6094 | 163.7348 | 16.2674 | 19.6544 | 5.9094 | 163.74 | 315.6024 | 235.3395 | 313.6723 | 208.7716
2012-10-31 09:53 | 24.0421 | 335.2493 | 254.92 | 333.3268 | 228.4813 | 85.7169 | 0.014442 | 0.35928 | 0.005189 | 24.8776 | 3.1725 | 51.6087 | 163.7294 | 16.2674 | 19.6106 | 5.9093 | 163.7346 | 315.6387 | 235.3094 | 313.7162 | 208.8707
2012-10-31 09:53 | 24.0466 | 335.2652 | 254.8933 | 333.3618 | 228.6745 | 85.7296 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1724 | 51.6071 | 163.7207 | 16.2673 | 19.6793 | 5.9102 | 163.7259 | 315.5859 | 235.214 | 313.6825 | 208.9952
2012-10-31 09:53 | 24.0481 | 335.2591 | 254.9065 | 333.3366 | 229.014 | 85.7187 | 0.014458 | 0.35921 | 0.005193 | 24.8451 | 3.1724 | 51.6053 | 163.7106 | 16.2672 | 19.6126 | 5.9094 | 163.7158 | 315.6465 | 235.2939 | 313.724 | 209.4014
2012-10-31 09:53 | 24.0436 | 335.3231 | 254.98 | 333.3892 | 228.9938 | 85.7215 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1722 | 51.6034 | 163.6983 | 16.2672 | 19.6562 | 5.9096 | 163.7035 | 315.6669 | 235.3238 | 313.733 | 209.3376
2012-10-31 09:53 | 24.0503 | 335.2917 | 254.9633 | 333.3579 | 228.7922 | 85.7111 | 0.014464 | 0.35918 | 0.005195 | 24.8328 | 3.1721 | 51.6018 | 163.6882 | 16.2672 | 19.6749 | 5.9089 | 163.6934 | 315.6168 | 235.2884 | 313.683 | 209.1173
2012-10-31 09:53 | 24.0466 | 335.3261 | 254.9791 | 333.3922 | 228.761 | 85.7187 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1721 | 51.6005 | 163.6809 | 16.2671 | 19.6753 | 5.9094 | 163.686 | 315.6508 | 235.3038 | 313.7169 | 209.0857
2012-10-31 09:53 | 24.0533 | 335.3252 | 254.9312 | 333.3913 | 228.7008 | 85.7227 | 0.01447 | 0.35923 | 0.005198 | 24.8255 | 3.172 | 51.599 | 163.6722 | 16.267 | 19.702 | 5.9097 | 163.6774 | 315.6232 | 235.2292 | 313.6893 | 208.9988
2012-10-31 09:53 | 24.0518 | 335.2856 | 254.9375 | 333.3784 | 228.5185 | 85.7314 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1719 | 51.5978 | 163.6647 | 16.267 | 19.7045 | 5.9103 | 163.6699 | 315.5811 | 235.233 | 313.6739 | 208.814
2012-10-31 09:53 | 24.0526 | 335.3283 | 254.9422 | 333.3754 | 228.7041 | 85.7285 | 0.014467 | 0.35924 | 0.005197 | 24.8316 | 3.1719 | 51.5964 | 163.6574 | 16.2669 | 19.7013 | 5.9101 | 163.6626 | 315.627 | 235.2409 | 313.6741 | 209.0028
2012-10-31 09:53 | 24.0496 | 335.2986 | 254.9158 | 333.4371 | 228.6382 | 85.7256 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1718 | 51.5953 | 163.6492 | 16.267 | 19.6863 | 5.9099 | 163.6544 | 315.6123 | 235.2295 | 313.7508 | 208.9519
2012-10-31 09:53 | 24.0503 | 335.3298 | 254.8853 | 333.3997 | 228.686 | 85.7372 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1717 | 51.5938 | 163.6389 | 16.2671 | 19.6509 | 5.9107 | 163.6441 | 315.6789 | 235.2344 | 313.7488 | 209.0351
2012-10-31 09:53 | 24.0503 | 335.3374 | 254.8424 | 333.4302 | 228.4384 | 85.7273 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1716 | 51.5922 | 163.6303 | 16.2669 | 19.6709 | 5.91 | 163.6355 | 315.6665 | 235.1715 | 313.7593 | 208.7675
2012-10-31 09:53 | 24.0488 | 335.3131 | 254.8174 | 333.4173 | 228.5981 | 85.7377 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1715 | 51.5906 | 163.6203 | 16.2669 | 19.7015 | 5.9108 | 163.6255 | 315.6116 | 235.1159 | 313.7158 | 208.8966
2012-10-31 09:53 | 24.0563 | 335.3662 | 254.8327 | 333.4324 | 228.9043 | 85.7256 | 0.014467 | 0.35937 | 0.005199 | 24.8406 | 3.1714 | 51.5891 | 163.6119 | 16.2668 | 19.709 | 5.9099 | 163.6171 | 315.6572 | 235.1237 | 313.7234 | 209.1953
2012-10-31 09:53 | 24.0518 | 335.3313 | 254.8868 | 333.4393 | 229.061 | 85.725 | 0.01447 | 0.3593 | 0.005199 | 24.8305 | 3.1714 | 51.5879 | 163.6036 | 16.2668 | 19.6724 | 5.9099 | 163.6088 | 315.6589 | 235.2144 | 313.7669 | 209.3886
2012-10-31 09:53 | 24.0511 | 335.3458 | 254.9134 | 333.412 | 228.8795 | 85.7314 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1713 | 51.5864 | 163.5956 | 16.2667 | 19.6838 | 5.9103 | 163.6008 | 315.662 | 235.2296 | 313.7282 | 209.1957
2012-10-31 09:53 | 24.0571 | 335.3556 | 254.9662 | 333.4141 | 228.795 | 85.7262 | 0.014486 | 0.35933 | 0.005205 | 24.8051 | 3.1712 | 51.5851 | 163.5871 | 16.2667 | 19.7219 | 5.91 | 163.5923 | 315.6337 | 235.2443 | 313.6922 | 209.0731
2012-10-31 09:53 | 24.0556 | 335.3922 | 254.953 | 333.4279 | 228.5931 | 85.7285 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1712 | 51.5841 | 163.5824 | 16.2665 | 19.7123 | 5.9101 | 163.5876 | 315.6799 | 235.2407 | 313.7156 | 208.8808
2012-10-31 09:53 | 24.0548 | 335.3343 | 254.921 | 333.4271 | 228.7495 | 85.7285 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.171 | 51.582 | 163.5682 | 16.2666 | 19.7236 | 5.9101 | 163.5734 | 315.6107 | 235.1974 | 313.7035 | 209.0259
2012-10-31 09:53 | 24.0586 | 335.3761 | 254.9521 | 333.4156 | 228.7769 | 85.7239 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.171 | 51.5808 | 163.562 | 16.2665 | 19.6832 | 5.9098 | 163.5672 | 315.6929 | 235.2689 | 313.7324 | 209.0937
2012-10-31 09:53 | 24.0578 | 335.3677 | 254.9708 | 333.4339 | 228.7486 | 85.7215 | 0.014452 | 0.35943 | 0.005194 | 24.8704 | 3.171 | 51.5807 | 163.5598 | 16.2666 | 19.6985 | 5.9096 | 163.565 | 315.6692 | 235.2723 | 313.7354 | 209.0501
2012-10-31 09:54 | 24.0563 | 335.3548 | 254.9108 | 333.4438 | 228.7196 | 85.7314 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1709 | 51.5795 | 163.5531 | 16.2665 | 19.705 | 5.9103 | 163.5583 | 315.6498 | 235.2058 | 313.7388 | 209.0146
2012-10-31 09:54 | 24.0556 | 335.3693 | 254.8711 | 333.4469 | 228.6835 | 85.7233 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1708 | 51.5786 | 163.5478 | 16.2665 | 19.6762 | 5.9098 | 163.553 | 315.6931 | 235.1949 | 313.7707 | 209.0073
2012-10-31 09:54 | 24.0593 | 335.4073 | 254.8826 | 333.4316 | 228.526 | 85.7256 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1663 | 51.5017 | 163.07 | 16.2656 | 19.6719 | 5.9099 | 163.0752 | 315.7354 | 235.2107 | 313.7597 | 208.8541
2012-10-31 09:54 | 24.0578 | 335.3715 | 254.8147 | 333.4377 | 228.5638 | 85.6967 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1617 | 51.4196 | 162.5719 | 16.2634 | 19.6784 | 5.9079 | 162.5771 | 315.6931 | 235.1363 | 313.7593 | 208.8854
2012-10-31 09:54 | 24.0511 | 335.3648 | 254.8002 | 333.4196 | 228.5689 | 85.7019 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1625 | 51.4344 | 162.6629 | 16.2637 | 19.6557 | 5.9083 | 162.6681 | 315.7091 | 235.1445 | 313.7639 | 208.9132
2012-10-31 09:54 | 24.0496 | 335.3367 | 254.7675 | 333.4447 | 227.9816 | 85.7071 | 0.014445 | 0.35911 | 0.005187 | 24.8604 | 3.1631 | 51.4445 | 162.7247 | 16.2639 | 19.6622 | 5.9086 | 162.7299 | 315.6745 | 235.1053 | 313.7825 | 208.3194
2012-10-31 09:54 | 24.0406 | 335.3163 | 254.5478 | 333.4471 | 226.9936 | 85.7042 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1637 | 51.4549 | 162.7884 | 16.2641 | 19.6733 | 5.9084 | 162.7935 | 315.643 | 234.8745 | 313.7738 | 207.3203
2012-10-31 09:54 | 24.0428 | 335.3451 | 254.3822 | 333.4037 | 227.7429 | 85.6961 | 0.014442 | 0.35905 | 0.005185 | 24.8616 | 3.1641 | 51.4621 | 162.8323 | 16.2642 | 19.7196 | 5.9079 | 162.8375 | 315.6255 | 234.6626 | 313.6841 | 208.0233
2012-10-31 09:54 | 24.0428 | 335.2956 | 254.4212 | 333.4075 | 228.4545 | 85.6938 | 0.014442 | 0.35904 | 0.005185 | 24.8606 | 3.1645 | 51.4685 | 162.8716 | 16.2644 | 19.6915 | 5.9077 | 162.8768 | 315.6041 | 234.7297 | 313.716 | 208.763
2012-10-31 09:54 | 24.0511 | 335.3039 | 254.4724 | 333.4043 | 228.3723 | 85.7083 | 0.01443 | 0.35892 | 0.005179 | 24.8732 | 3.1696 | 51.5554 | 163.4077 | 16.2658 | 19.7199 | 5.9087 | 163.4129 | 315.584 | 234.7525 | 313.6844 | 208.6524
2012-10-31 09:54 | 24.0496 | 335.3443 | 254.4592 | 333.4181 | 228.4455 | 85.71 | 0.014455 | 0.35899 | 0.005189 | 24.8353 | 3.1732 | 51.6205 | 163.8041 | 16.2674 | 19.7505 | 5.9088 | 163.8093 | 315.5938 | 234.7087 | 313.6676 | 208.695
2012-10-31 09:54 | 24.0496 | 335.3519 | 254.5022 | 333.3533 | 228.4102 | 85.7025 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1733 | 51.6218 | 163.8119 | 16.2675 | 19.6983 | 5.9083 | 163.8171 | 315.6536 | 234.8039 | 313.655 | 208.7119
2012-10-31 09:54 | 24.0473 | 335.3039 | 254.4999 | 333.3587 | 228.4393 | 85.7129 | 0.014448 | 0.35904 | 0.005187 | 24.8503 | 3.1733 | 51.6219 | 163.8142 | 16.2674 | 19.68 | 5.909 | 163.8194 | 315.6239 | 234.8199 | 313.6787 | 208.7593
2012-10-31 09:54 | 24.0414 | 335.3666 | 254.4627 | 333.3566 | 228.2447 | 85.7233 | 0.014445 | 0.35914 | 0.005188 | 24.8624 | 3.1733 | 51.6219 | 163.8133 | 16.2674 | 19.65 | 5.9098 | 163.8185 | 315.7166 | 234.8127 | 313.7066 | 208.5947
2012-10-31 09:54 | 24.0421 | 335.352 | 254.4751 | 333.342 | 228.3122 | 85.7192 | 0.014461 | 0.35923 | 0.005195 | 24.841 | 3.1733 | 51.6211 | 163.8077 | 16.2675 | 19.6306 | 5.9095 | 163.8129 | 315.7214 | 234.8445 | 313.7114 | 208.6816
2012-10-31 09:54 | 24.0384 | 335.3598 | 254.4324 | 333.3307 | 228.3203 | 85.7291 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1732 | 51.6207 | 163.8041 | 16.2676 | 19.643 | 5.9102 | 163.8093 | 315.7168 | 234.7894 | 313.6877 | 208.6773
2012-10-31 09:54 | 24.0399 | 335.308 | 254.5276 | 333.3513 | 228.6874 | 85.7244 | 0.01443 | 0.35927 | 0.005184 | 24.8973 | 3.1732 | 51.6198 | 163.7994 | 16.2675 | 19.6525 | 5.9098 | 163.8046 | 315.6555 | 234.8751 | 313.6988 | 209.0349
2012-10-31 09:54 | 24.0361 | 335.3346 | 254.5628 | 333.3475 | 228.7229 | 85.7239 | 0.014445 | 0.35928 | 0.00519 | 24.8725 | 3.1731 | 51.6183 | 163.7902 | 16.2675 | 19.6367 | 5.9098 | 163.7954 | 315.6979 | 234.9261 | 313.7108 | 209.0862
2012-10-31 09:54 | 24.0249 | 335.3158 | 254.5906 | 333.3058 | 228.7157 | 85.7233 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.173 | 51.6169 | 163.7814 | 16.2674 | 19.6656 | 5.9098 | 163.7866 | 315.6502 | 234.925 | 313.6402 | 209.0501
2012-10-31 09:55 | 24.0391 | 335.3186 | 254.6907 | 333.3276 | 228.7652 | 85.7308 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1728 | 51.614 | 163.7631 | 16.2674 | 19.6798 | 5.9103 | 163.7682 | 315.6388 | 235.0109 | 313.6478 | 209.0854
2012-10-31 09:55 | 24.0466 | 335.2918 | 254.7489 | 333.3465 | 228.6234 | 85.7424 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1727 | 51.6114 | 163.7473 | 16.2673 | 19.7073 | 5.9111 | 163.7525 | 315.5845 | 235.0416 | 313.6392 | 208.9161
2012-10-31 09:55 | 24.0436 | 335.2926 | 254.7459 | 333.3473 | 228.4002 | 85.7343 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1726 | 51.6086 | 163.7317 | 16.2672 | 19.7043 | 5.9105 | 163.7369 | 315.5883 | 235.0416 | 313.643 | 208.6959
2012-10-31 09:55 | 24.0533 | 335.2833 | 254.7049 | 333.3647 | 228.6104 | 85.7389 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1724 | 51.6057 | 163.7134 | 16.2671 | 19.694 | 5.9108 | 163.7186 | 315.5893 | 235.0109 | 313.6707 | 208.9164
2012-10-31 09:55 | 24.0428 | 335.2994 | 254.7217 | 333.3313 | 228.4505 | 85.7319 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.1723 | 51.6044 | 163.7064 | 16.267 | 19.7396 | 5.9104 | 163.7116 | 315.5598 | 234.9821 | 313.5917 | 208.7109
2012-10-31 09:55 | 24.0496 | 335.3024 | 254.7129 | 333.3495 | 228.9605 | 85.7308 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1722 | 51.6028 | 163.6966 | 16.267 | 19.7144 | 5.9103 | 163.7018 | 315.588 | 234.9985 | 313.6351 | 209.2461
2012-10-31 09:55 | 24.0556 | 335.2475 | 254.7696 | 333.386 | 228.9154 | 85.7314 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1721 | 51.6013 | 163.6869 | 16.267 | 19.7083 | 5.9103 | 163.6921 | 315.5392 | 235.0613 | 313.6777 | 209.2071
2012-10-31 09:55 | 24.063 | 335.2511 | 254.8277 | 333.3477 | 228.9228 | 85.7412 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1721 | 51.6 | 163.679 | 16.2669 | 19.7358 | 5.911 | 163.6842 | 315.5153 | 235.0919 | 313.6119 | 209.187
2012-10-31 09:55 | 24.0541 | 335.2422 | 254.8423 | 333.3769 | 228.7645 | 85.7325 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.172 | 51.5985 | 163.6709 | 16.2668 | 19.7189 | 5.9104 | 163.6761 | 315.5233 | 235.1234 | 313.658 | 209.0456
2012-10-31 09:55 | 24.0586 | 335.262 | 254.7687 | 333.3776 | 228.4467 | 85.7343 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1719 | 51.5962 | 163.6559 | 16.2669 | 19.7073 | 5.9105 | 163.6611 | 315.5547 | 235.0614 | 313.6703 | 208.7394
2012-10-31 09:55 | 24.0541 | 335.2575 | 254.7057 | 333.3693 | 228.1788 | 85.7296 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1717 | 51.5938 | 163.6405 | 16.2669 | 19.7189 | 5.9102 | 163.6457 | 315.5386 | 234.9868 | 313.6504 | 208.4599
2012-10-31 09:55 | 24.0578 | 335.265 | 254.686 | 333.392 | 228.1903 | 85.7337 | 0.014445 | 0.35931 | 0.00519 | 24.8744 | 3.1716 | 51.5925 | 163.6332 | 16.2668 | 19.7306 | 5.9105 | 163.6384 | 315.5344 | 234.9554 | 313.6614 | 208.4597
2012-10-31 09:55 | 24.0593 | 335.2969 | 254.6601 | 333.4011 | 228.4395 | 85.7314 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1716 | 51.5909 | 163.6233 | 16.2668 | 19.692 | 5.9103 | 163.6285 | 315.6049 | 234.9681 | 313.7091 | 208.7475
2012-10-31 09:55 | 24.0436 | 335.304 | 254.6366 | 333.4197 | 228.5614 | 85.7389 | 0.014467 | 0.35941 | 0.0052 | 24.8436 | 3.1715 | 51.5898 | 163.6173 | 16.2667 | 19.6843 | 5.9108 | 163.6225 | 315.6197 | 234.9523 | 313.7354 | 208.8771
2012-10-31 09:55 | 24.0571 | 335.3023 | 254.6697 | 333.3989 | 228.6614 | 85.7406 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1714 | 51.5884 | 163.6095 | 16.2666 | 19.6456 | 5.911 | 163.6147 | 315.6567 | 235.0241 | 313.7533 | 209.0158
2012-10-31 09:55 | 24.0556 | 335.2818 | 254.7501 | 333.3746 | 228.6835 | 85.7325 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1714 | 51.5879 | 163.6049 | 16.2667 | 19.6522 | 5.9104 | 163.6101 | 315.6296 | 235.0979 | 313.7224 | 209.0313
2012-10-31 09:55 | 24.0458 | 335.291 | 254.6974 | 333.3952 | 228.4928 | 85.7493 | 0.014445 | 0.35943 | 0.005192 | 24.8825 | 3.1713 | 51.5866 | 163.5977 | 16.2666 | 19.6183 | 5.9116 | 163.6028 | 315.6727 | 235.0791 | 313.7769 | 208.8745
2012-10-31 09:55 | 24.0608 | 335.3022 | 254.7436 | 333.414 | 228.8459 | 85.7562 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1713 | 51.5856 | 163.5914 | 16.2666 | 19.6533 | 5.912 | 163.5966 | 315.6489 | 235.0903 | 313.7607 | 209.1926
2012-10-31 09:56 | 24.0623 | 335.3151 | 254.7607 | 333.4079 | 228.9496 | 85.7412 | 0.014436 | 0.35938 | 0.005188 | 24.895 | 3.1712 | 51.5843 | 163.5837 | 16.2665 | 19.6468 | 5.911 | 163.5889 | 315.6683 | 235.1139 | 313.7611 | 209.3028
2012-10-31 09:56 | 24.06 | 335.3128 | 254.7779 | 333.3714 | 228.739 | 85.7476 | 0.014445 | 0.35938 | 0.005191 | 24.8795 | 3.1711 | 51.5825 | 163.5721 | 16.2665 | 19.6365 | 5.9114 | 163.5773 | 315.6763 | 235.1414 | 313.7349 | 209.1025
2012-10-31 09:56 | 24.0548 | 335.3 | 254.8273 | 333.408 | 228.8006 | 85.747 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.171 | 51.5813 | 163.5648 | 16.2665 | 19.6514 | 5.9114 | 163.57 | 315.6486 | 235.1759 | 313.7566 | 209.1492
2012-10-31 09:56 | 24.0548 | 335.3381 | 254.8273 | 333.3966 | 228.6001 | 85.7476 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1709 | 51.5805 | 163.5591 | 16.2666 | 19.6674 | 5.9114 | 163.5643 | 315.6707 | 235.1599 | 313.7292 | 208.9327
2012-10-31 09:56 | 24.0496 | 335.3291 | 254.7948 | 333.3648 | 228.7207 | 85.7452 | 0.014436 | 0.35934 | 0.005187 | 24.8919 | 3.1709 | 51.5796 | 163.554 | 16.2666 | 19.6301 | 5.9113 | 163.5592 | 315.699 | 235.1647 | 313.7347 | 209.0906
2012-10-31 09:56 | 24.0533 | 335.3632 | 254.8649 | 333.3799 | 228.803 | 85.7383 | 0.014452 | 0.35943 | 0.005194 | 24.8704 | 3.1708 | 51.5781 | 163.5449 | 16.2665 | 19.5937 | 5.9108 | 163.5501 | 315.7695 | 235.2712 | 313.7862 | 209.2093
2012-10-31 09:56 | 24.0586 | 335.3723 | 254.7999 | 333.4575 | 228.5056 | 85.7441 | 0.01447 | 0.35941 | 0.005201 | 24.8385 | 3.1707 | 51.5769 | 163.5368 | 16.2665 | 19.615 | 5.9112 | 163.542 | 315.7573 | 235.1849 | 313.8425 | 208.8906
2012-10-31 09:56 | 24.0563 | 335.3358 | 254.7703 | 333.421 | 228.692 | 85.7418 | 0.014448 | 0.35944 | 0.005193 | 24.8783 | 3.1707 | 51.5763 | 163.5331 | 16.2665 | 19.6047 | 5.911 | 163.5383 | 315.7311 | 235.1656 | 313.8163 | 209.0873
2012-10-31 09:56 | 24.0548 | 335.3533 | 254.7688 | 333.3814 | 228.6984 | 85.736 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1707 | 51.5752 | 163.527 | 16.2664 | 19.5872 | 5.9106 | 163.5322 | 315.7661 | 235.1816 | 313.7942 | 209.1112
2012-10-31 09:56 | 24.0615 | 335.3524 | 254.7989 | 333.4109 | 228.8663 | 85.7395 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1618 | 51.4227 | 162.5862 | 16.264 | 19.5939 | 5.9109 | 162.5914 | 315.7585 | 235.205 | 313.817 | 209.2724
2012-10-31 09:56 | 24.0623 | 335.3456 | 254.8387 | 333.4422 | 228.8946 | 85.7273 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.162 | 51.4253 | 162.6086 | 16.2634 | 19.5987 | 5.91 | 162.6138 | 315.7469 | 235.24 | 313.8435 | 209.2959
2012-10-31 09:56 | 24.0533 | 335.329 | 254.8415 | 333.3723 | 228.8148 | 85.7267 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1624 | 51.4315 | 162.6462 | 16.2635 | 19.5816 | 5.91 | 162.6513 | 315.7474 | 235.2599 | 313.7907 | 209.2332
2012-10-31 09:56 | 24.0533 | 335.329 | 254.818 | 333.4142 | 228.3824 | 85.736 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1627 | 51.4369 | 162.6794 | 16.2636 | 19.5576 | 5.9106 | 162.6846 | 315.7714 | 235.2604 | 313.8566 | 208.8248
2012-10-31 09:56 | 24.0541 | 335.3336 | 254.7018 | 333.4264 | 228.4068 | 85.7221 | 0.014448 | 0.35911 | 0.005188 | 24.8553 | 3.1632 | 51.4453 | 162.7319 | 16.2637 | 19.5584 | 5.9097 | 162.7371 | 315.7752 | 235.1434 | 313.868 | 208.8484
2012-10-31 09:56 | 24.0563 | 335.3358 | 254.6923 | 333.3981 | 228.3893 | 85.7221 | 0.014458 | 0.35914 | 0.005192 | 24.8401 | 3.1637 | 51.4537 | 162.7826 | 16.2639 | 19.5887 | 5.9097 | 162.7878 | 315.7471 | 235.1036 | 313.8094 | 208.8006
2012-10-31 09:56 | 24.0473 | 335.3344 | 254.6169 | 333.3663 | 228.2742 | 85.7285 | 0.014439 | 0.35911 | 0.005185 | 24.8708 | 3.1641 | 51.4608 | 162.8272 | 16.264 | 19.6278 | 5.9101 | 162.8323 | 315.7066 | 234.9891 | 313.7385 | 208.6464
2012-10-31 09:56 | 24.0541 | 335.3374 | 254.5847 | 333.3655 | 227.9193 | 85.7158 | 0.014464 | 0.35898 | 0.005192 | 24.8188 | 3.1644 | 51.467 | 162.8645 | 16.2642 | 19.6186 | 5.9092 | 162.8697 | 315.7188 | 234.9661 | 313.7469 | 208.3007
2012-10-31 09:56 | 24.0533 | 335.3518 | 254.4981 | 333.4103 | 227.3523 | 85.7215 | 0.014442 | 0.35905 | 0.005185 | 24.8616 | 3.1701 | 51.5639 | 163.4624 | 16.2657 | 19.5857 | 5.9096 | 163.4676 | 315.7661 | 234.9124 | 313.8246 | 207.7666
2012-10-31 09:56 | 24.0458 | 335.3481 | 254.3227 | 333.3724 | 227.9267 | 85.7319 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1732 | 51.6194 | 163.8005 | 16.2671 | 19.6103 | 5.9104 | 163.8057 | 315.7378 | 234.7124 | 313.7621 | 208.3164
2012-10-31 09:56 | 24.0406 | 335.3696 | 254.2746 | 333.3367 | 227.6974 | 85.7262 | 0.014436 | 0.35912 | 0.005184 | 24.877 | 3.1733 | 51.621 | 163.8099 | 16.2672 | 19.6211 | 5.91 | 163.8151 | 315.7485 | 234.6535 | 313.7156 | 208.0763
2012-10-31 09:56 | 24.0421 | 335.3977 | 254.2371 | 333.3649 | 227.4709 | 85.74 | 0.014448 | 0.35909 | 0.005188 | 24.8543 | 3.1734 | 51.6224 | 163.8173 | 16.2674 | 19.6387 | 5.9109 | 163.8225 | 315.759 | 234.5984 | 313.7262 | 207.8322
2012-10-31 09:56 | 24.0436 | 335.3992 | 254.1761 | 333.3359 | 228.2155 | 85.7435 | 0.014439 | 0.35918 | 0.005186 | 24.8758 | 3.1734 | 51.6229 | 163.8201 | 16.2674 | 19.6402 | 5.9112 | 163.8253 | 315.759 | 234.5359 | 313.6957 | 208.5753
2012-10-31 09:56 | 24.0451 | 335.3969 | 254.283 | 333.3527 | 228.4489 | 85.7516 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.1734 | 51.6227 | 163.8179 | 16.2675 | 19.6256 | 5.9117 | 163.8231 | 315.7713 | 234.6574 | 313.7271 | 208.8233
2012-10-31 09:57 | 24.0414 | 335.4046 | 254.3847 | 333.3071 | 228.7636 | 85.7452 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1734 | 51.6226 | 163.8171 | 16.2675 | 19.6299 | 5.9113 | 163.8223 | 315.7747 | 234.7548 | 313.6772 | 209.1337
2012-10-31 09:57 | 24.0443 | 335.3999 | 254.4344 | 333.329 | 228.8609 | 85.7493 | 0.014439 | 0.35917 | 0.005186 | 24.8748 | 3.1733 | 51.6215 | 163.8112 | 16.2674 | 19.6128 | 5.9116 | 163.8164 | 315.7871 | 234.8216 | 313.7162 | 209.2481
2012-10-31 09:57 | 24.0473 | 335.4105 | 254.5545 | 333.3168 | 228.8206 | 85.7435 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1732 | 51.6205 | 163.8048 | 16.2674 | 19.6278 | 5.9112 | 163.81 | 315.7827 | 234.9267 | 313.689 | 209.1928
2012-10-31 09:57 | 24.0443 | 335.3923 | 254.61 | 333.348 | 228.7862 | 85.7533 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1732 | 51.6192 | 163.7965 | 16.2674 | 19.6409 | 5.9118 | 163.8017 | 315.7514 | 234.9691 | 313.7071 | 209.1453
2012-10-31 09:57 | 24.0428 | 335.4212 | 254.6436 | 333.3504 | 228.8751 | 85.7603 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1731 | 51.6176 | 163.787 | 16.2673 | 19.6113 | 5.9123 | 163.7922 | 315.8099 | 235.0323 | 313.7391 | 209.2638
2012-10-31 09:57 | 24.0376 | 335.4237 | 254.6892 | 333.3185 | 228.3864 | 85.7481 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.173 | 51.6164 | 163.7815 | 16.2672 | 19.6622 | 5.9115 | 163.7867 | 315.7615 | 235.027 | 313.6563 | 208.7242
2012-10-31 09:57 | 24.0428 | 335.406 | 254.6163 | 333.3618 | 228.3051 | 85.751 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1729 | 51.6147 | 163.7705 | 16.2672 | 19.6514 | 5.9117 | 163.7757 | 315.7546 | 234.9649 | 313.7104 | 208.6537
2012-10-31 09:57 | 24.0443 | 335.4075 | 254.6412 | 333.3709 | 228.5778 | 85.7539 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1729 | 51.6132 | 163.7612 | 16.2671 | 19.6649 | 5.9119 | 163.7664 | 315.7426 | 234.9763 | 313.706 | 208.9129
2012-10-31 09:57 | 24.0376 | 335.3932 | 254.6619 | 333.3528 | 228.7126 | 85.7666 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1727 | 51.6113 | 163.7484 | 16.2672 | 19.6141 | 5.9127 | 163.7536 | 315.7791 | 235.0478 | 313.7387 | 209.0985
2012-10-31 09:57 | 24.0414 | 335.397 | 254.6852 | 333.3718 | 228.799 | 85.7574 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1727 | 51.6103 | 163.7415 | 16.2672 | 19.646 | 5.9121 | 163.7466 | 315.751 | 235.0392 | 313.7258 | 209.153
2012-10-31 09:57 | 24.0414 | 335.3856 | 254.7203 | 333.3413 | 228.512 | 85.766 | 0.014439 | 0.35928 | 0.005188 | 24.8828 | 3.1726 | 51.6089 | 163.7337 | 16.2672 | 19.6339 | 5.9127 | 163.7389 | 315.7517 | 235.0864 | 313.7074 | 208.8781
2012-10-31 09:57 | 24.0376 | 335.3818 | 254.697 | 333.3528 | 228.6222 | 85.7643 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1725 | 51.6069 | 163.7205 | 16.2672 | 19.6542 | 5.9126 | 163.7257 | 315.7276 | 235.0428 | 313.6986 | 208.968
2012-10-31 09:57 | 24.0421 | 335.4091 | 254.7132 | 333.3611 | 228.725 | 85.7562 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1724 | 51.6057 | 163.7122 | 16.2673 | 19.6306 | 5.912 | 163.7173 | 315.7785 | 235.0826 | 313.7305 | 209.0944
2012-10-31 09:57 | 24.0458 | 335.3938 | 254.7247 | 333.3914 | 228.7562 | 85.7626 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1723 | 51.6043 | 163.7039 | 16.2672 | 19.6664 | 5.9125 | 163.7091 | 315.7274 | 235.0583 | 313.725 | 209.0898
2012-10-31 09:57 | 24.0428 | 335.3756 | 254.7256 | 333.3618 | 228.6825 | 85.7574 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1722 | 51.6026 | 163.6933 | 16.2672 | 19.6514 | 5.9121 | 163.6985 | 315.7242 | 235.0742 | 313.7104 | 209.0311
2012-10-31 09:57 | 24.0443 | 335.3695 | 254.7505 | 333.3785 | 228.6486 | 85.7539 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1721 | 51.6009 | 163.6836 | 16.2671 | 19.6409 | 5.9119 | 163.6888 | 315.7286 | 235.1096 | 313.7376 | 209.0077
2012-10-31 09:57 | 24.0473 | 335.3725 | 254.7652 | 333.3815 | 228.6319 | 85.7672 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1721 | 51.5997 | 163.6772 | 16.267 | 19.68 | 5.9128 | 163.6824 | 315.6925 | 235.0852 | 313.7015 | 208.9519
2012-10-31 09:57 | 24.0503 | 335.3831 | 254.7331 | 333.3769 | 228.7175 | 85.7655 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.172 | 51.5986 | 163.6703 | 16.2669 | 19.683 | 5.9127 | 163.6755 | 315.7001 | 235.0501 | 313.6939 | 209.0345
2012-10-31 09:57 | 24.0391 | 335.3871 | 254.7297 | 333.3505 | 228.9186 | 85.7614 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1719 | 51.5968 | 163.6601 | 16.2668 | 19.6517 | 5.9124 | 163.6652 | 315.7354 | 235.078 | 313.6988 | 209.2669
2012-10-31 09:57 | 24.0518 | 335.3998 | 254.8165 | 333.3708 | 229.1671 | 85.7724 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1719 | 51.596 | 163.6554 | 16.2668 | 19.6082 | 5.9131 | 163.6606 | 315.7916 | 235.2083 | 313.7626 | 209.5589
2012-10-31 09:57 | 24.0571 | 335.4051 | 254.8921 | 333.3989 | 229.2549 | 85.7597 | 0.014467 | 0.35931 | 0.005198 | 24.8366 | 3.1718 | 51.5948 | 163.6484 | 16.2667 | 19.6296 | 5.9123 | 163.6536 | 315.7755 | 235.2625 | 313.7693 | 209.6253
2012-10-31 09:58 | 24.0488 | 335.4196 | 254.954 | 333.3792 | 229.1838 | 85.7597 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1717 | 51.5922 | 163.6333 | 16.2666 | 19.6052 | 5.9123 | 163.6385 | 315.8144 | 235.3488 | 313.774 | 209.5786
2012-10-31 09:58 | 24.0436 | 335.4601 | 254.9878 | 333.4197 | 229.0253 | 85.762 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1715 | 51.5893 | 163.6159 | 16.2665 | 19.5719 | 5.9124 | 163.6211 | 315.8882 | 235.4159 | 313.8478 | 209.4534
2012-10-31 09:58 | 24.0458 | 335.4699 | 254.99 | 333.4105 | 229.0314 | 85.7666 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1714 | 51.5875 | 163.6045 | 16.2665 | 19.5621 | 5.9127 | 163.6097 | 315.9078 | 235.4279 | 313.8484 | 209.4693
2012-10-31 09:58 | 24.0466 | 335.486 | 255.0025 | 333.4341 | 228.9654 | 85.7649 | 0.014445 | 0.35935 | 0.005191 | 24.8775 | 3.1713 | 51.5861 | 163.5948 | 16.2665 | 19.5188 | 5.9126 | 163.6 | 315.9672 | 235.4837 | 313.9153 | 209.4466
2012-10-31 09:58 | 24.0503 | 335.4592 | 255.0101 | 333.4645 | 228.918 | 85.762 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1712 | 51.5847 | 163.5866 | 16.2665 | 19.5907 | 5.9124 | 163.5918 | 315.8685 | 235.4194 | 313.8738 | 209.3273
2012-10-31 09:58 | 24.0571 | 335.4812 | 254.9974 | 333.4294 | 228.6535 | 85.7637 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1712 | 51.5839 | 163.5817 | 16.2665 | 19.5413 | 5.9125 | 163.5869 | 315.9399 | 235.4561 | 313.8881 | 209.1122
2012-10-31 09:58 | 24.0466 | 335.4707 | 254.9245 | 333.396 | 228.8907 | 85.7574 | 0.01447 | 0.35935 | 0.0052 | 24.8345 | 3.1711 | 51.5826 | 163.5742 | 16.2664 | 19.579 | 5.9121 | 163.5794 | 315.8917 | 235.3455 | 313.817 | 209.3117
2012-10-31 09:58 | 24.0563 | 335.5451 | 254.9498 | 333.4172 | 228.9908 | 85.7689 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.171 | 51.5814 | 163.5667 | 16.2664 | 19.5967 | 5.9129 | 163.5719 | 315.9484 | 235.3531 | 313.8205 | 209.3941
2012-10-31 09:58 | 24.0578 | 335.4895 | 254.9669 | 333.4453 | 228.6896 | 85.7608 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1709 | 51.5796 | 163.5554 | 16.2664 | 19.5902 | 5.9123 | 163.5606 | 315.8993 | 235.3767 | 313.8551 | 209.0994
2012-10-31 09:58 | 24.0571 | 335.485 | 254.9623 | 333.4103 | 228.6417 | 85.7724 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1708 | 51.5778 | 163.5442 | 16.2664 | 19.6015 | 5.9131 | 163.5494 | 315.8835 | 235.3608 | 313.8088 | 209.0402
2012-10-31 09:58 | 24.0548 | 335.4751 | 254.921 | 333.4537 | 228.7967 | 85.7684 | 0.014474 | 0.35928 | 0.0052 | 24.8226 | 3.1707 | 51.5763 | 163.5353 | 16.2663 | 19.6313 | 5.9129 | 163.5405 | 315.8438 | 235.2897 | 313.8224 | 209.1654
2012-10-31 09:58 | 24.0511 | 335.4981 | 254.929 | 333.45 | 228.8126 | 85.7655 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1707 | 51.5755 | 163.5299 | 16.2663 | 19.5875 | 5.9127 | 163.5351 | 315.9106 | 235.3415 | 313.8625 | 209.2251
2012-10-31 09:58 | 24.06 | 335.5032 | 254.9964 | 333.4361 | 228.963 | 85.7649 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1632 | 51.4475 | 162.7388 | 16.2644 | 19.6445 | 5.9126 | 162.744 | 315.8587 | 235.3519 | 313.7916 | 209.3185
2012-10-31 09:58 | 24.0623 | 335.4369 | 254.9519 | 333.446 | 228.9221 | 85.7441 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.162 | 51.4254 | 162.6092 | 16.2633 | 19.6227 | 5.9112 | 162.6144 | 315.8142 | 235.3292 | 313.8233 | 209.2994
2012-10-31 09:58 | 24.0645 | 335.3973 | 254.9892 | 333.4672 | 229.1484 | 85.7528 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1626 | 51.4346 | 162.6665 | 16.2635 | 19.649 | 5.9118 | 162.6717 | 315.7483 | 235.3402 | 313.8182 | 209.4994
2012-10-31 09:58 | 24.069 | 335.398 | 255.021 | 333.487 | 229.2118 | 85.7539 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.163 | 51.442 | 162.7131 | 16.2635 | 19.6615 | 5.9119 | 162.7183 | 315.7365 | 235.3595 | 313.8255 | 209.5503
2012-10-31 09:58 | 24.0713 | 335.4117 | 255.0819 | 333.455 | 229.2141 | 85.7516 | 0.014474 | 0.35915 | 0.005198 | 24.8137 | 3.1634 | 51.449 | 162.7556 | 16.2636 | 19.6478 | 5.9117 | 162.7608 | 315.7639 | 235.4341 | 313.8072 | 209.5663
2012-10-31 09:58 | 24.0608 | 335.386 | 255.0675 | 333.4597 | 228.897 | 85.7533 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1638 | 51.4561 | 162.7994 | 16.2638 | 19.5972 | 5.9118 | 162.8046 | 315.7888 | 235.4703 | 313.8625 | 209.2998
2012-10-31 09:58 | 24.0668 | 335.4186 | 255.0344 | 333.4848 | 228.4903 | 85.7452 | 0.014458 | 0.35909 | 0.005192 | 24.8371 | 3.1643 | 51.4639 | 162.8476 | 16.2639 | 19.6473 | 5.9113 | 162.8528 | 315.7713 | 235.3871 | 313.8375 | 208.843
2012-10-31 09:58 | 24.0608 | 335.4088 | 254.966 | 333.4293 | 228.6651 | 85.7418 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1647 | 51.4716 | 162.8945 | 16.2641 | 19.6533 | 5.911 | 162.8997 | 315.7555 | 235.3127 | 313.776 | 209.0118
2012-10-31 09:58 | 24.0608 | 335.405 | 254.8568 | 333.4369 | 227.8788 | 85.751 | 0.014452 | 0.35901 | 0.005188 | 24.8414 | 3.1698 | 51.5585 | 163.4323 | 16.2653 | 19.7095 | 5.9117 | 163.4375 | 315.6955 | 235.1473 | 313.7274 | 208.1693
2012-10-31 09:58 | 24.0586 | 335.4104 | 254.757 | 333.4271 | 228.3051 | 85.7753 | 0.014448 | 0.35896 | 0.005186 | 24.8453 | 3.1735 | 51.6227 | 163.8224 | 16.2671 | 19.6592 | 5.9133 | 163.8276 | 315.7512 | 235.0978 | 313.7679 | 208.6459
2012-10-31 09:59 | 24.0593 | 335.4492 | 254.707 | 333.4125 | 228.0306 | 85.7545 | 0.014448 | 0.35908 | 0.005188 | 24.8533 | 3.1736 | 51.6243 | 163.8325 | 16.2671 | 19.6639 | 5.9119 | 163.8377 | 315.7853 | 235.0431 | 313.7486 | 208.3667
2012-10-31 09:59 | 24.0556 | 335.4607 | 254.7111 | 333.4279 | 228.5734 | 85.7591 | 0.014461 | 0.35911 | 0.005193 | 24.8329 | 3.1737 | 51.6263 | 163.8443 | 16.2671 | 19.6682 | 5.9122 | 163.8495 | 315.7925 | 235.0429 | 313.7597 | 208.9052
2012-10-31 09:59 | 24.0533 | 335.4432 | 254.7166 | 333.3761 | 228.178 | 85.7707 | 0.014461 | 0.35911 | 0.005193 | 24.8329 | 3.1737 | 51.6271 | 163.8484 | 16.2672 | 19.6659 | 5.913 | 163.8536 | 315.7773 | 235.0507 | 313.7102 | 208.5121
2012-10-31 09:59 | 24.0518 | 335.4912 | 254.68 | 333.405 | 228.3652 | 85.7637 | 0.014474 | 0.3592 | 0.005199 | 24.8166 | 3.1737 | 51.6268 | 163.847 | 16.2672 | 19.6925 | 5.9125 | 163.8522 | 315.7987 | 234.9875 | 313.7125 | 208.6727
2012-10-31 09:59 | 24.0436 | 335.4144 | 254.6796 | 333.4045 | 228.7697 | 85.766 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1736 | 51.6256 | 163.8384 | 16.2673 | 19.6642 | 5.9127 | 163.8436 | 315.7502 | 235.0154 | 313.7403 | 209.1055
2012-10-31 09:59 | 24.0481 | 335.4836 | 254.7777 | 333.4128 | 228.9276 | 85.7626 | 0.014458 | 0.35918 | 0.005193 | 24.8431 | 3.1736 | 51.6251 | 163.8363 | 16.2671 | 19.6928 | 5.9125 | 163.8414 | 315.7908 | 235.0849 | 313.72 | 209.2348
2012-10-31 09:59 | 24.0615 | 335.4894 | 254.8614 | 333.449 | 229.0825 | 85.7788 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1735 | 51.6245 | 163.831 | 16.2673 | 19.7263 | 5.9136 | 163.8362 | 315.7631 | 235.1351 | 313.7227 | 209.3562
2012-10-31 09:59 | 24.0481 | 335.4951 | 254.8987 | 333.4432 | 228.9472 | 85.7753 | 0.014467 | 0.35924 | 0.005197 | 24.8316 | 3.1735 | 51.6236 | 163.8264 | 16.2672 | 19.7169 | 5.9133 | 163.8316 | 315.7782 | 235.1818 | 313.7263 | 209.2303
2012-10-31 09:59 | 24.0526 | 335.4463 | 254.9578 | 333.4668 | 228.9281 | 85.7632 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1734 | 51.6228 | 163.8212 | 16.2672 | 19.6893 | 5.9125 | 163.8264 | 315.757 | 235.2685 | 313.7775 | 209.2388
2012-10-31 09:59 | 24.0488 | 335.5034 | 254.9579 | 333.4211 | 228.7789 | 85.777 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1733 | 51.6213 | 163.8112 | 16.2672 | 19.6654 | 5.9135 | 163.8164 | 315.838 | 235.2925 | 313.7557 | 209.1135
2012-10-31 09:59 | 24.0436 | 335.4791 | 254.9839 | 333.4387 | 228.9113 | 85.784 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1732 | 51.6197 | 163.8013 | 16.2672 | 19.7043 | 5.9139 | 163.8065 | 315.7748 | 235.2796 | 313.7344 | 209.207
2012-10-31 09:59 | 24.0481 | 335.4227 | 255.0001 | 333.4318 | 228.8804 | 85.7799 | 0.01447 | 0.35921 | 0.005198 | 24.8245 | 3.1732 | 51.6186 | 163.7957 | 16.2671 | 19.7008 | 5.9137 | 163.8009 | 315.7219 | 235.2993 | 313.731 | 209.1796
2012-10-31 09:59 | 24.0503 | 335.463 | 255.0179 | 333.434 | 228.9573 | 85.7799 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1731 | 51.617 | 163.786 | 16.267 | 19.703 | 5.9137 | 163.7912 | 315.76 | 235.3149 | 313.731 | 209.2543
2012-10-31 09:59 | 24.0548 | 335.4713 | 255.0263 | 333.4423 | 228.9107 | 85.7793 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.173 | 51.6156 | 163.7765 | 16.2671 | 19.7276 | 5.9136 | 163.7817 | 315.7437 | 235.2987 | 313.7147 | 209.1831
2012-10-31 09:59 | 24.0548 | 335.4675 | 255.0146 | 333.469 | 228.9185 | 85.7718 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1729 | 51.6142 | 163.7675 | 16.2671 | 19.7035 | 5.9131 | 163.7727 | 315.764 | 235.3111 | 313.7655 | 209.215
2012-10-31 09:59 | 24.0526 | 335.4234 | 255.0749 | 333.4439 | 228.8416 | 85.7845 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1728 | 51.6123 | 163.7561 | 16.267 | 19.6772 | 5.914 | 163.7613 | 315.7462 | 235.3977 | 313.7667 | 209.1644
2012-10-31 09:59 | 24.0571 | 335.466 | 255.013 | 333.4484 | 229.1213 | 85.7759 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1728 | 51.6113 | 163.7501 | 16.267 | 19.6817 | 5.9134 | 163.7553 | 315.7843 | 235.3313 | 313.7667 | 209.4396
2012-10-31 09:59 | 24.0638 | 335.4651 | 255.0705 | 333.5122 | 229.1594 | 85.7817 | 0.014467 | 0.35923 | 0.005197 | 24.8306 | 3.1727 | 51.6093 | 163.7388 | 16.2669 | 19.6884 | 5.9138 | 163.744 | 315.7767 | 235.3821 | 313.8238 | 209.471
2012-10-31 09:59 | 24.0578 | 335.4819 | 255.1074 | 333.4415 | 229.2714 | 85.7759 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1726 | 51.6084 | 163.7324 | 16.2669 | 19.6744 | 5.9134 | 163.7376 | 315.8075 | 235.433 | 313.7671 | 209.597
2012-10-31 09:59 | 24.0675 | 335.4536 | 255.1444 | 333.4931 | 229.116 | 85.7915 | 0.014477 | 0.35924 | 0.005201 | 24.8145 | 3.1725 | 51.6068 | 163.7223 | 16.2669 | 19.7162 | 5.9145 | 163.7275 | 315.7374 | 235.4282 | 313.7769 | 209.3998
2012-10-31 09:59 | 24.066 | 335.4483 | 255.1273 | 333.4802 | 228.7607 | 85.7799 | 0.014474 | 0.35925 | 0.0052 | 24.8206 | 3.1724 | 51.6056 | 163.7152 | 16.2669 | 19.7027 | 5.9137 | 163.7204 | 315.7456 | 235.4246 | 313.7775 | 209.058
2012-10-31 09:59 | 24.0593 | 335.4377 | 255.1128 | 333.5115 | 229.0488 | 85.784 | 0.014477 | 0.35934 | 0.005202 | 24.8214 | 3.1723 | 51.6043 | 163.7064 | 16.2669 | 19.6799 | 5.9139 | 163.7116 | 315.7578 | 235.4329 | 313.8316 | 209.3689
2012-10-31 10:00 | 24.069 | 335.4436 | 255.1498 | 333.4793 | 229.1646 | 85.7863 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1723 | 51.6035 | 163.7037 | 16.2667 | 19.7297 | 5.9141 | 163.7089 | 315.7139 | 235.4201 | 313.7496 | 209.4349
2012-10-31 10:00 | 24.0653 | 335.4628 | 255.1461 | 333.4947 | 229.2631 | 85.7741 | 0.014474 | 0.3593 | 0.0052 | 24.8236 | 3.1722 | 51.6018 | 163.6937 | 16.2666 | 19.698 | 5.9133 | 163.6989 | 315.7648 | 235.4481 | 313.7967 | 209.5651
2012-10-31 10:00 | 24.0645 | 335.4544 | 255.2194 | 333.551 | 229.2938 | 85.7759 | 0.01448 | 0.35928 | 0.005202 | 24.8124 | 3.1721 | 51.5994 | 163.6787 | 16.2666 | 19.7172 | 5.9134 | 163.6839 | 315.7372 | 235.5022 | 313.8338 | 209.5766
2012-10-31 10:00 | 24.0593 | 335.4758 | 255.261 | 333.5115 | 229.1432 | 85.7857 | 0.014477 | 0.35933 | 0.005202 | 24.8205 | 3.172 | 51.5981 | 163.6684 | 16.2668 | 19.72 | 5.9141 | 163.6736 | 315.7558 | 235.541 | 313.7915 | 209.4232
2012-10-31 10:00 | 24.0623 | 335.4978 | 255.264 | 333.5221 | 229.0164 | 85.7921 | 0.014445 | 0.35941 | 0.005192 | 24.8815 | 3.1719 | 51.5969 | 163.6618 | 16.2667 | 19.719 | 5.9145 | 163.667 | 315.7788 | 235.545 | 313.8031 | 209.2974
2012-10-31 10:00 | 24.0608 | 335.4963 | 255.243 | 333.5244 | 229.1171 | 85.7869 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1719 | 51.5956 | 163.654 | 16.2667 | 19.7055 | 5.9141 | 163.6592 | 315.7908 | 235.5375 | 313.8189 | 209.4116
2012-10-31 10:00 | 24.063 | 335.4681 | 255.2959 | 333.5609 | 229.2215 | 85.7845 | 0.014477 | 0.35938 | 0.005203 | 24.8245 | 3.1718 | 51.594 | 163.6454 | 16.2665 | 19.7197 | 5.914 | 163.6506 | 315.7484 | 235.5762 | 313.8412 | 209.5018
2012-10-31 10:00 | 24.0683 | 335.4696 | 255.2778 | 333.5548 | 229.3487 | 85.7851 | 0.01448 | 0.35935 | 0.005203 | 24.8173 | 3.1717 | 51.5925 | 163.6364 | 16.2665 | 19.7331 | 5.914 | 163.6416 | 315.7365 | 235.5447 | 313.8217 | 209.6156
2012-10-31 10:00 | 24.0728 | 335.4817 | 255.3096 | 333.5479 | 229.3021 | 85.7811 | 0.014474 | 0.35935 | 0.005201 | 24.8276 | 3.1716 | 51.5911 | 163.6282 | 16.2664 | 19.7335 | 5.9137 | 163.6334 | 315.7482 | 235.5761 | 313.8144 | 209.5686
2012-10-31 10:00 | 24.0743 | 335.4604 | 255.3424 | 333.5836 | 229.1739 | 85.7845 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1716 | 51.5899 | 163.6202 | 16.2664 | 19.719 | 5.914 | 163.6254 | 315.7414 | 235.6234 | 313.8646 | 209.4549
2012-10-31 10:00 | 24.0728 | 335.4817 | 255.3096 | 333.5288 | 229.0427 | 85.7845 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1715 | 51.5881 | 163.6098 | 16.2663 | 19.7376 | 5.914 | 163.615 | 315.7441 | 235.572 | 313.7912 | 209.3051
2012-10-31 10:00 | 24.0735 | 335.49 | 255.3181 | 333.5714 | 228.9726 | 85.7857 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1714 | 51.5866 | 163.5995 | 16.2664 | 19.7222 | 5.9141 | 163.6047 | 315.7678 | 235.5959 | 313.8492 | 209.2504
2012-10-31 10:00 | 24.075 | 335.4915 | 255.2923 | 333.5272 | 228.8522 | 85.7886 | 0.014467 | 0.35931 | 0.005198 | 24.8366 | 3.1713 | 51.5858 | 163.5945 | 16.2664 | 19.7357 | 5.9143 | 163.5997 | 315.7558 | 235.5566 | 313.7915 | 209.1165
2012-10-31 10:00 | 24.0802 | 335.4929 | 255.2858 | 333.5857 | 228.9125 | 85.7788 | 0.014461 | 0.35941 | 0.005197 | 24.854 | 3.1712 | 51.5844 | 163.585 | 16.2664 | 19.765 | 5.9136 | 163.5902 | 315.7279 | 235.5208 | 313.8207 | 209.1475
2012-10-31 10:00 | 24.0773 | 335.4519 | 255.2517 | 333.56 | 228.9882 | 85.7869 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1712 | 51.5834 | 163.58 | 16.2663 | 19.7421 | 5.9141 | 163.5852 | 315.7098 | 235.5096 | 313.8179 | 209.2461
2012-10-31 10:00 | 24.0825 | 335.4762 | 255.2569 | 333.5614 | 229.0013 | 85.7863 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1711 | 51.5818 | 163.5693 | 16.2664 | 19.7473 | 5.9141 | 163.5745 | 315.7289 | 235.5096 | 313.8141 | 209.254
2012-10-31 10:00 | 24.078 | 335.4412 | 255.2407 | 333.5873 | 228.9417 | 85.7938 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.171 | 51.5806 | 163.5623 | 16.2664 | 19.7347 | 5.9146 | 163.5675 | 315.7065 | 235.506 | 313.8526 | 209.207
2012-10-31 10:00 | 24.0847 | 335.4936 | 255.2396 | 333.6055 | 228.6851 | 85.7828 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.171 | 51.5794 | 163.5561 | 16.2662 | 19.7414 | 5.9139 | 163.5613 | 315.7522 | 235.4982 | 313.8641 | 208.9437
2012-10-31 10:00 | 24.0802 | 335.451 | 255.2702 | 333.5743 | 228.8889 | 85.7701 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1616 | 51.4188 | 162.5664 | 16.2635 | 19.757 | 5.913 | 162.5716 | 315.694 | 235.5132 | 313.8173 | 209.1319
2012-10-31 10:00 | 24.0758 | 335.4695 | 255.2229 | 333.5813 | 229.1203 | 85.7678 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1626 | 51.4341 | 162.6641 | 16.2634 | 19.7807 | 5.9128 | 162.6693 | 315.6888 | 235.4422 | 313.8006 | 209.3396
2012-10-31 10:00 | 24.0758 | 335.4276 | 255.219 | 333.5813 | 228.9906 | 85.7632 | 0.014455 | 0.35917 | 0.005192 | 24.8472 | 3.1629 | 51.4401 | 162.702 | 16.2634 | 19.7446 | 5.9125 | 162.7072 | 315.683 | 235.4744 | 313.8367 | 209.246
2012-10-31 10:00 | 24.0728 | 335.4398 | 255.177 | 333.5936 | 228.8029 | 85.7655 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1633 | 51.446 | 162.7378 | 16.2635 | 19.7335 | 5.9127 | 162.743 | 315.7063 | 235.4435 | 313.8601 | 209.0694
2012-10-31 10:00 | 24.063 | 335.392 | 255.1477 | 333.5495 | 227.8614 | 85.7545 | 0.014452 | 0.35912 | 0.00519 | 24.8494 | 3.1637 | 51.453 | 162.7816 | 16.2636 | 19.7197 | 5.9119 | 162.7868 | 315.6723 | 235.428 | 313.8298 | 208.1417
2012-10-31 10:01 | 24.0586 | 335.399 | 254.9794 | 333.5717 | 227.3969 | 85.7695 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1641 | 51.4604 | 162.8258 | 16.2638 | 19.7314 | 5.9129 | 162.831 | 315.6676 | 235.248 | 313.8403 | 207.6655
2012-10-31 10:01 | 24.0623 | 335.4217 | 254.7568 | 333.5298 | 227.1215 | 85.7632 | 0.014455 | 0.35907 | 0.00519 | 24.8403 | 3.1645 | 51.4668 | 162.866 | 16.2639 | 19.6829 | 5.9125 | 162.8712 | 315.7388 | 235.0739 | 313.8469 | 207.4386
2012-10-31 10:01 | 24.0496 | 335.4052 | 254.5919 | 333.5475 | 228.304 | 85.7533 | 0.014455 | 0.35908 | 0.005191 | 24.8412 | 3.1649 | 51.474 | 162.9099 | 16.264 | 19.7103 | 5.9118 | 162.9151 | 315.6949 | 234.8816 | 313.8372 | 208.5937
2012-10-31 10:01 | 24.0473 | 335.4181 | 254.6911 | 333.5414 | 228.6201 | 85.7655 | 0.014445 | 0.35904 | 0.005186 | 24.8555 | 3.1734 | 51.6195 | 163.8073 | 16.2665 | 19.7281 | 5.9127 | 163.8125 | 315.69 | 234.963 | 313.8133 | 208.892
2012-10-31 10:01 | 24.0428 | 335.4098 | 254.7334 | 333.5369 | 228.2304 | 85.7695 | 0.014455 | 0.35908 | 0.005191 | 24.8412 | 3.1735 | 51.6234 | 163.8258 | 16.2672 | 19.6995 | 5.9129 | 163.8309 | 315.7103 | 235.0339 | 313.8374 | 208.5309
2012-10-31 10:01 | 24.0354 | 335.4291 | 254.6792 | 333.5409 | 228.2151 | 85.7793 | 0.014452 | 0.35911 | 0.00519 | 24.8484 | 3.1736 | 51.6256 | 163.8388 | 16.2673 | 19.7002 | 5.9136 | 163.844 | 315.7289 | 234.979 | 313.8407 | 208.5149
2012-10-31 10:01 | 24.0354 | 335.4481 | 254.6362 | 333.5257 | 228.2387 | 85.7788 | 0.014448 | 0.35912 | 0.005189 | 24.8563 | 3.1737 | 51.6267 | 163.8463 | 16.2672 | 19.7042 | 5.9136 | 163.8515 | 315.7439 | 234.932 | 313.8215 | 208.5345
2012-10-31 10:01 | 24.0294 | 335.4421 | 254.6185 | 333.5235 | 228.5275 | 85.7799 | 0.014458 | 0.35917 | 0.005193 | 24.8421 | 3.1737 | 51.6269 | 163.8465 | 16.2673 | 19.7303 | 5.9137 | 163.8517 | 315.7118 | 234.8882 | 313.7932 | 208.7972
2012-10-31 10:01 | 24.0301 | 335.4428 | 254.67 | 333.5585 | 228.8152 | 85.7851 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1736 | 51.6263 | 163.8434 | 16.2672 | 19.747 | 5.914 | 163.8486 | 315.6958 | 234.923 | 313.8115 | 209.0682
2012-10-31 10:01 | 24.0182 | 335.4309 | 254.7517 | 333.5161 | 228.6815 | 85.7759 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1735 | 51.6251 | 163.8345 | 16.2674 | 19.699 | 5.9134 | 163.8397 | 315.7319 | 235.0527 | 313.8171 | 208.9825
2012-10-31 10:01 | 24.0152 | 335.4165 | 254.7487 | 333.4598 | 228.5251 | 85.7799 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1735 | 51.6244 | 163.8295 | 16.2674 | 19.7401 | 5.9137 | 163.8347 | 315.6764 | 235.0086 | 313.7197 | 208.785
2012-10-31 10:01 | 24.0197 | 335.4438 | 254.7688 | 333.5214 | 228.8205 | 85.7817 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1735 | 51.6236 | 163.8251 | 16.2673 | 19.7085 | 5.9138 | 163.8303 | 315.7353 | 235.0603 | 313.8129 | 209.112
2012-10-31 10:01 | 24.0219 | 335.4689 | 254.8257 | 333.4817 | 228.7834 | 85.7759 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1734 | 51.6232 | 163.8229 | 16.2673 | 19.7027 | 5.9134 | 163.8281 | 315.7662 | 235.123 | 313.779 | 209.0807
2012-10-31 10:01 | 24.0122 | 335.4097 | 254.8238 | 333.4835 | 228.9388 | 85.7845 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1733 | 51.6216 | 163.8123 | 16.2673 | 19.6489 | 5.914 | 163.8175 | 315.7608 | 235.1749 | 313.8346 | 209.2899
2012-10-31 10:01 | 24.0152 | 335.4127 | 254.8736 | 333.5169 | 228.9733 | 85.7684 | 0.014464 | 0.35924 | 0.005196 | 24.8368 | 3.1732 | 51.6201 | 163.8024 | 16.2674 | 19.6398 | 5.9129 | 163.8076 | 315.7729 | 235.2338 | 313.8771 | 209.3335
2012-10-31 10:01 | 24.0129 | 335.4332 | 254.9103 | 333.5108 | 228.7312 | 85.7845 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1732 | 51.6186 | 163.7943 | 16.2672 | 19.6536 | 5.914 | 163.7995 | 315.7796 | 235.2567 | 313.8572 | 209.0776
2012-10-31 10:01 | 24.0197 | 335.4324 | 254.9171 | 333.5138 | 228.569 | 85.7932 | 0.014467 | 0.35921 | 0.005197 | 24.8296 | 3.1731 | 51.6174 | 163.7874 | 16.2672 | 19.6403 | 5.9146 | 163.7926 | 315.7921 | 235.2768 | 313.8735 | 208.9287
2012-10-31 10:01 | 24.0242 | 335.4293 | 254.9255 | 333.4955 | 228.7071 | 85.7944 | 0.014467 | 0.35927 | 0.005198 | 24.8336 | 3.173 | 51.616 | 163.7779 | 16.2672 | 19.6689 | 5.9147 | 163.7831 | 315.7604 | 235.2566 | 313.8266 | 209.0382
2012-10-31 10:01 | 24.0137 | 335.4188 | 254.8877 | 333.4773 | 228.7831 | 85.7921 | 0.014445 | 0.35933 | 0.00519 | 24.8755 | 3.1729 | 51.6146 | 163.7684 | 16.2673 | 19.6303 | 5.9145 | 163.7736 | 315.7885 | 235.2574 | 313.847 | 209.1528
2012-10-31 10:01 | 24.0084 | 335.4097 | 254.9214 | 333.5215 | 228.6205 | 85.7851 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1729 | 51.6134 | 163.7626 | 16.2671 | 19.625 | 5.914 | 163.7678 | 315.7847 | 235.2964 | 313.8965 | 208.9955
2012-10-31 10:01 | 24.0077 | 335.4014 | 254.9441 | 333.4866 | 228.6316 | 85.784 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.1728 | 51.6123 | 163.7545 | 16.2672 | 19.6604 | 5.9139 | 163.7597 | 315.741 | 235.2837 | 313.8262 | 208.9712
2012-10-31 10:01 | 24.0137 | 335.4302 | 254.8994 | 333.4888 | 228.7163 | 85.7834 | 0.014445 | 0.35933 | 0.00519 | 24.8755 | 3.1727 | 51.6109 | 163.7467 | 16.2671 | 19.6263 | 5.9139 | 163.7519 | 315.8039 | 235.2731 | 313.8625 | 209.09
2012-10-31 10:01 | 24.0084 | 335.3945 | 254.9292 | 333.5025 | 228.8289 | 85.7973 | 0.014467 | 0.35931 | 0.005198 | 24.8366 | 3.1726 | 51.6091 | 163.7347 | 16.2672 | 19.6491 | 5.9149 | 163.7399 | 315.7454 | 235.2801 | 313.8534 | 209.1798
2012-10-31 10:02 | 24.0047 | 335.4136 | 254.9333 | 333.4798 | 228.9431 | 85.7903 | 0.014439 | 0.35934 | 0.005189 | 24.8868 | 3.1725 | 51.608 | 163.7253 | 16.2674 | 19.6414 | 5.9144 | 163.7305 | 315.7722 | 235.2919 | 313.8384 | 209.3017
2012-10-31 10:02 | 24.0107 | 335.431 | 254.9549 | 333.5315 | 229.0513 | 85.7863 | 0.014442 | 0.35934 | 0.00519 | 24.8816 | 3.1724 | 51.6063 | 163.7166 | 16.2672 | 19.5992 | 5.9141 | 163.7217 | 315.8318 | 235.3557 | 313.9323 | 209.4521
2012-10-31 10:02 | 24.0107 | 335.4348 | 254.9939 | 333.5276 | 228.9688 | 85.7903 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1723 | 51.6044 | 163.7052 | 16.2671 | 19.6474 | 5.9144 | 163.7104 | 315.7874 | 235.3465 | 313.8802 | 209.3214
2012-10-31 10:02 | 24.0062 | 335.3999 | 254.9855 | 333.5155 | 228.6301 | 85.7869 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1723 | 51.6029 | 163.6975 | 16.2669 | 19.671 | 5.9141 | 163.7026 | 315.7289 | 235.3145 | 313.8445 | 208.9591
2012-10-31 10:02 | 24.0084 | 335.4097 | 254.9487 | 333.5596 | 228.6677 | 85.7817 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1722 | 51.6016 | 163.6902 | 16.2669 | 19.6732 | 5.9138 | 163.6954 | 315.7365 | 235.2755 | 313.8864 | 208.9945
2012-10-31 10:02 | 24.0107 | 335.3473 | 254.9744 | 333.52 | 228.5285 | 85.788 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1721 | 51.5999 | 163.6802 | 16.2668 | 19.7035 | 5.9142 | 163.6854 | 315.6438 | 235.2709 | 313.8165 | 208.825
2012-10-31 10:02 | 24.004 | 335.4395 | 254.9365 | 333.5362 | 228.4039 | 85.784 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.172 | 51.5988 | 163.6729 | 16.2668 | 19.6968 | 5.9139 | 163.6781 | 315.7427 | 235.2397 | 313.8394 | 208.7071
2012-10-31 10:02 | 24.0167 | 335.4218 | 254.8829 | 333.526 | 228.4873 | 85.7921 | 0.01447 | 0.35935 | 0.0052 | 24.8345 | 3.1719 | 51.5975 | 163.6642 | 16.2668 | 19.6935 | 5.9145 | 163.6694 | 315.7283 | 235.1894 | 313.8325 | 208.7938
2012-10-31 10:02 | 24.001 | 335.4061 | 254.8633 | 333.5179 | 228.7704 | 85.7892 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1718 | 51.5958 | 163.6532 | 16.2669 | 19.6658 | 5.9143 | 163.6584 | 315.7403 | 235.1975 | 313.8521 | 209.1046
2012-10-31 10:02 | 24.0077 | 335.4204 | 254.8895 | 333.5627 | 228.8557 | 85.7834 | 0.014448 | 0.35944 | 0.005193 | 24.8783 | 3.1717 | 51.594 | 163.6424 | 16.2668 | 19.6725 | 5.9139 | 163.6476 | 315.7479 | 235.217 | 313.8902 | 209.1832
2012-10-31 10:02 | 24.007 | 335.4159 | 254.881 | 333.5125 | 229.1577 | 85.7944 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1717 | 51.5928 | 163.6345 | 16.2668 | 19.6517 | 5.9147 | 163.6397 | 315.7642 | 235.2293 | 313.8608 | 209.506
2012-10-31 10:02 | 24.0144 | 335.4423 | 254.9625 | 333.5161 | 229.224 | 85.7793 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1716 | 51.5916 | 163.6274 | 16.2668 | 19.631 | 5.9136 | 163.6326 | 315.8113 | 235.3315 | 313.8851 | 209.593
2012-10-31 10:02 | 24.0099 | 335.4112 | 255.0166 | 333.523 | 229.0348 | 85.7921 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1715 | 51.5899 | 163.617 | 16.2668 | 19.6225 | 5.9145 | 163.6222 | 315.7887 | 235.3941 | 313.9005 | 209.4123
2012-10-31 10:02 | 24.0189 | 335.4468 | 255.0178 | 333.4978 | 228.9455 | 85.7996 | 0.014455 | 0.35938 | 0.005195 | 24.8623 | 3.1714 | 51.5885 | 163.6084 | 16.2667 | 19.6556 | 5.915 | 163.6136 | 315.7912 | 235.3622 | 313.8422 | 209.2899
2012-10-31 10:02 | 24.0137 | 335.4264 | 255.0204 | 333.485 | 228.8421 | 85.7938 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1713 | 51.5868 | 163.5977 | 16.2667 | 19.6343 | 5.9146 | 163.6029 | 315.7921 | 235.3861 | 313.8507 | 209.2078
2012-10-31 10:02 | 24.0092 | 335.4257 | 255.012 | 333.5223 | 228.9004 | 85.7978 | 0.014461 | 0.35943 | 0.005198 | 24.8549 | 3.1713 | 51.586 | 163.5935 | 16.2666 | 19.6619 | 5.9149 | 163.5987 | 315.7638 | 235.3501 | 313.8604 | 209.2385
2012-10-31 10:02 | 24.0114 | 335.4546 | 255.0259 | 333.5055 | 228.9026 | 85.7938 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1712 | 51.5846 | 163.5855 | 16.2665 | 19.6641 | 5.9146 | 163.5907 | 315.7905 | 235.3618 | 313.8414 | 209.2385
2012-10-31 10:02 | 24.0062 | 335.4341 | 255.0714 | 333.546 | 228.8306 | 85.7944 | 0.01447 | 0.35943 | 0.005201 | 24.8395 | 3.171 | 51.5823 | 163.5691 | 16.2667 | 19.687 | 5.9147 | 163.5743 | 315.7471 | 235.3844 | 313.859 | 209.1436
2012-10-31 10:02 | 24.0114 | 335.4622 | 255.0337 | 333.5322 | 228.8909 | 85.803 | 0.014448 | 0.3594 | 0.005193 | 24.8753 | 3.1709 | 51.5804 | 163.5569 | 16.2667 | 19.6802 | 5.9153 | 163.5621 | 315.782 | 235.3535 | 313.852 | 209.2107
2012-10-31 10:02 | 24.0159 | 335.4438 | 255.0655 | 333.5367 | 228.7617 | 85.788 | 0.014461 | 0.35944 | 0.005198 | 24.8559 | 3.1708 | 51.5792 | 163.5497 | 16.2667 | 19.6927 | 5.9142 | 163.5549 | 315.7511 | 235.3728 | 313.844 | 209.069
2012-10-31 10:02 | 24.0077 | 335.4204 | 255.0378 | 333.5018 | 229.0011 | 85.7892 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1709 | 51.5789 | 163.5492 | 16.2666 | 19.6765 | 5.9143 | 163.5544 | 315.7439 | 235.3613 | 313.8253 | 209.3246
2012-10-31 10:02 | 24.0189 | 335.4278 | 255.1114 | 333.5435 | 229.1617 | 85.7897 | 0.014467 | 0.35943 | 0.0052 | 24.8446 | 3.1708 | 51.5782 | 163.5449 | 16.2665 | 19.7157 | 5.9143 | 163.5501 | 315.7121 | 235.3957 | 313.8278 | 209.446
2012-10-31 10:03 | 24.0152 | 335.4355 | 255.1389 | 333.5436 | 229.2366 | 85.7869 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1707 | 51.5767 | 163.5357 | 16.2665 | 19.7 | 5.9141 | 163.5409 | 315.7355 | 235.4389 | 313.8436 | 209.5366
2012-10-31 10:03 | 24.0182 | 335.4233 | 255.1653 | 333.539 | 229.1571 | 85.7874 | 0.014455 | 0.35944 | 0.005196 | 24.8662 | 3.1707 | 51.5756 | 163.5289 | 16.2665 | 19.7231 | 5.9142 | 163.5341 | 315.7002 | 235.4422 | 313.8159 | 209.434
2012-10-31 10:03 | 24.0167 | 335.4446 | 255.2028 | 333.5222 | 229.0416 | 85.7915 | 0.014442 | 0.3594 | 0.00519 | 24.8856 | 3.1706 | 51.5742 | 163.5203 | 16.2665 | 19.7296 | 5.9145 | 163.5255 | 315.715 | 235.4732 | 313.7926 | 209.312
2012-10-31 10:03 | 24.0204 | 335.4483 | 255.1753 | 333.5107 | 228.9863 | 85.784 | 0.014458 | 0.35948 | 0.005197 | 24.8641 | 3.1617 | 51.4219 | 162.5819 | 16.2638 | 19.7413 | 5.9139 | 162.5871 | 315.707 | 235.434 | 313.7694 | 209.245
2012-10-31 10:03 | 24.0182 | 335.3928 | 255.177 | 333.5237 | 228.8387 | 85.7724 | 0.014477 | 0.35941 | 0.005203 | 24.8265 | 3.1622 | 51.4281 | 162.6252 | 16.2635 | 19.7632 | 5.9131 | 162.6304 | 315.6296 | 235.4138 | 313.7605 | 209.0755
2012-10-31 10:03 | 24.0197 | 335.3943 | 255.1278 | 333.5252 | 228.793 | 85.7741 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1625 | 51.4336 | 162.6583 | 16.2636 | 19.7085 | 5.9133 | 162.6635 | 315.6858 | 235.4193 | 313.8167 | 209.0845
2012-10-31 10:03 | 24.0204 | 335.3608 | 255.1129 | 333.5412 | 228.8841 | 85.7701 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1629 | 51.4399 | 162.697 | 16.2638 | 19.7774 | 5.913 | 162.7022 | 315.5834 | 235.3355 | 313.7638 | 209.1067
2012-10-31 10:03 | 24.0219 | 335.3889 | 255.0637 | 333.5274 | 228.9957 | 85.7782 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1633 | 51.4468 | 162.739 | 16.2639 | 19.7548 | 5.9135 | 162.7442 | 315.6341 | 235.3089 | 313.7726 | 209.2409
2012-10-31 10:03 | 24.0249 | 335.3729 | 255.1447 | 333.519 | 229.7219 | 85.7747 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1637 | 51.4543 | 162.7856 | 16.264 | 19.7498 | 5.9133 | 162.7908 | 315.6231 | 235.3949 | 313.7692 | 209.9721
2012-10-31 10:03 | 24.0219 | 335.3471 | 255.2236 | 333.516 | 229.5067 | 85.7695 | 0.014426 | 0.35911 | 0.005181 | 24.8932 | 3.1641 | 51.4616 | 162.8305 | 16.2641 | 19.7589 | 5.9129 | 162.8357 | 315.5882 | 235.4647 | 313.7571 | 209.7478
2012-10-31 10:03 | 24.0197 | 335.3867 | 255.237 | 333.4948 | 228.7694 | 85.7753 | 0.014445 | 0.35904 | 0.005186 | 24.8555 | 3.1658 | 51.4905 | 163.0104 | 16.2644 | 19.7526 | 5.9133 | 163.0156 | 315.6341 | 235.4844 | 313.7422 | 209.0168
2012-10-31 10:03 | 24.0197 | 335.3905 | 255.1044 | 333.4795 | 228.4903 | 85.7857 | 0.014439 | 0.35902 | 0.005184 | 24.8647 | 3.1731 | 51.6176 | 163.7893 | 16.2671 | 19.7887 | 5.9141 | 163.7945 | 315.6018 | 235.3157 | 313.6908 | 208.7016
2012-10-31 10:03 | 24.0174 | 335.3958 | 254.9577 | 333.462 | 228.1971 | 85.7961 | 0.014433 | 0.35907 | 0.005182 | 24.8781 | 3.1732 | 51.6192 | 163.7965 | 16.2674 | 19.7544 | 5.9148 | 163.8017 | 315.6414 | 235.2033 | 313.7076 | 208.4427
2012-10-31 10:03 | 24.0099 | 335.415 | 254.8566 | 333.485 | 228.5513 | 85.7921 | 0.014445 | 0.35902 | 0.005186 | 24.8544 | 3.1732 | 51.6208 | 163.8056 | 16.2675 | 19.7188 | 5.9145 | 163.8108 | 315.6962 | 235.1378 | 313.7662 | 208.8325
2012-10-31 10:03 | 24.0174 | 335.4073 | 254.8641 | 333.4696 | 228.5784 | 85.8025 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1733 | 51.6212 | 163.8073 | 16.2676 | 19.7423 | 5.9152 | 163.8125 | 315.665 | 235.1218 | 313.7273 | 208.8361
2012-10-31 10:03 | 24.0159 | 335.3982 | 254.8431 | 333.4757 | 228.3843 | 85.7897 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1733 | 51.6213 | 163.8083 | 16.2676 | 19.7168 | 5.9143 | 163.8135 | 315.6814 | 235.1263 | 313.7589 | 208.6675
2012-10-31 10:03 | 24.0129 | 335.4104 | 254.844 | 333.4804 | 228.9985 | 85.7921 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1733 | 51.6209 | 163.8064 | 16.2675 | 19.7097 | 5.9145 | 163.8116 | 315.7007 | 235.1343 | 313.7707 | 209.2888
2012-10-31 10:03 | 24.0107 | 335.3968 | 254.8808 | 333.4629 | 229.0435 | 85.7973 | 0.014439 | 0.35925 | 0.005187 | 24.8808 | 3.1732 | 51.6206 | 163.8032 | 16.2676 | 19.7116 | 5.9149 | 163.8083 | 315.6852 | 235.1692 | 313.7513 | 209.3319
2012-10-31 10:03 | 24.0092 | 335.3915 | 254.93 | 333.4652 | 228.983 | 85.7921 | 0.014467 | 0.35927 | 0.005198 | 24.8336 | 3.1732 | 51.6197 | 163.7977 | 16.2676 | 19.7381 | 5.9145 | 163.8029 | 315.6534 | 235.1919 | 313.7271 | 209.2449
2012-10-31 10:03 | 24.0144 | 335.4309 | 254.9976 | 333.4666 | 228.8428 | 85.7973 | 0.014426 | 0.3592 | 0.005182 | 24.8992 | 3.1731 | 51.6188 | 163.7921 | 16.2676 | 19.7072 | 5.9149 | 163.7973 | 315.7237 | 235.2904 | 313.7594 | 209.1356
2012-10-31 10:03 | 24.0092 | 335.3991 | 254.9729 | 333.4652 | 228.5191 | 85.8019 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.173 | 51.6176 | 163.7845 | 16.2676 | 19.6619 | 5.9152 | 163.7897 | 315.7372 | 235.311 | 313.8033 | 208.8572
2012-10-31 10:03 | 24.0144 | 335.4081 | 254.9391 | 333.4552 | 228.599 | 85.8071 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1729 | 51.6158 | 163.7729 | 16.2676 | 19.6792 | 5.9155 | 163.7781 | 315.7289 | 235.2599 | 313.776 | 208.9198
2012-10-31 10:03 | 24.0182 | 335.3966 | 254.9663 | 333.4704 | 228.8072 | 85.8094 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1729 | 51.6148 | 163.7677 | 16.2675 | 19.7552 | 5.9157 | 163.7729 | 315.6414 | 235.2111 | 313.7152 | 209.052
2012-10-31 10:04 | 24.0182 | 335.4081 | 254.9897 | 333.4704 | 228.9448 | 85.8007 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1728 | 51.6138 | 163.7599 | 16.2676 | 19.7271 | 5.9151 | 163.7651 | 315.681 | 235.2626 | 313.7433 | 209.2177
2012-10-31 10:04 | 24.0189 | 335.3935 | 254.9748 | 333.4445 | 228.6861 | 85.8048 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1727 | 51.6125 | 163.7528 | 16.2675 | 19.6917 | 5.9154 | 163.758 | 315.7018 | 235.2831 | 313.7528 | 208.9944
2012-10-31 10:04 | 24.0159 | 335.3867 | 254.9718 | 333.4605 | 228.7185 | 85.8007 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1727 | 51.611 | 163.7436 | 16.2675 | 19.6887 | 5.9151 | 163.7488 | 315.698 | 235.2831 | 313.7718 | 209.0298
2012-10-31 10:04 | 24.0182 | 335.389 | 254.9858 | 333.4552 | 228.8348 | 85.8082 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1726 | 51.6096 | 163.7358 | 16.2674 | 19.711 | 5.9156 | 163.741 | 315.678 | 235.2748 | 313.7442 | 209.1238
2012-10-31 10:04 | 24.0256 | 335.3926 | 254.9932 | 333.5007 | 228.8697 | 85.8042 | 0.014448 | 0.35935 | 0.005192 | 24.8723 | 3.1725 | 51.6083 | 163.728 | 16.2673 | 19.7385 | 5.9153 | 163.7332 | 315.6541 | 235.2547 | 313.7622 | 209.1312
2012-10-31 10:04 | 24.0234 | 335.379 | 255.0144 | 333.4528 | 228.7024 | 85.8042 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1724 | 51.6067 | 163.719 | 16.2672 | 19.7563 | 5.9153 | 163.7242 | 315.6227 | 235.2581 | 313.6965 | 208.9461
2012-10-31 10:04 | 24.0242 | 335.3532 | 254.9528 | 333.4688 | 228.6757 | 85.8077 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1723 | 51.6045 | 163.705 | 16.2672 | 19.701 | 5.9156 | 163.7102 | 315.6522 | 235.2518 | 313.7678 | 208.9747
2012-10-31 10:04 | 24.0264 | 335.3554 | 254.9784 | 333.4444 | 228.6228 | 85.803 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1722 | 51.6025 | 163.6921 | 16.2672 | 19.7313 | 5.9153 | 163.6973 | 315.6241 | 235.2471 | 313.7131 | 208.8915
2012-10-31 10:04 | 24.0167 | 335.3647 | 254.9492 | 333.4423 | 228.6996 | 85.7961 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.1721 | 51.6008 | 163.683 | 16.267 | 19.7135 | 5.9148 | 163.6882 | 315.6512 | 235.2357 | 313.7288 | 208.9861
2012-10-31 10:04 | 24.0182 | 335.3966 | 254.9819 | 333.4857 | 228.6854 | 85.8071 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.172 | 51.5997 | 163.6767 | 16.267 | 19.7431 | 5.9155 | 163.6819 | 315.6535 | 235.2388 | 313.7426 | 208.9423
2012-10-31 10:04 | 24.0197 | 335.3791 | 254.9795 | 333.4681 | 228.4785 | 85.803 | 0.014452 | 0.35941 | 0.005194 | 24.8694 | 3.172 | 51.5986 | 163.6692 | 16.267 | 19.7727 | 5.9153 | 163.6744 | 315.6064 | 235.2068 | 313.6954 | 208.7058
2012-10-31 10:04 | 24.0294 | 335.385 | 254.919 | 333.5045 | 228.5865 | 85.8042 | 0.014448 | 0.35935 | 0.005192 | 24.8723 | 3.1719 | 51.5976 | 163.6638 | 16.2669 | 19.7503 | 5.9153 | 163.669 | 315.6347 | 235.1687 | 313.7542 | 208.8362
2012-10-31 10:04 | 24.0256 | 335.4117 | 254.9269 | 333.5045 | 228.7753 | 85.8088 | 0.01447 | 0.3594 | 0.0052 | 24.8375 | 3.1718 | 51.5962 | 163.6551 | 16.267 | 19.7545 | 5.9157 | 163.6603 | 315.6572 | 235.1724 | 313.75 | 209.0208
2012-10-31 10:04 | 24.0242 | 335.4026 | 254.9723 | 333.4764 | 228.656 | 85.8129 | 0.014467 | 0.3594 | 0.005199 | 24.8426 | 3.1718 | 51.595 | 163.6466 | 16.267 | 19.7371 | 5.9159 | 163.6518 | 315.6655 | 235.2352 | 313.7393 | 208.9189
2012-10-31 10:04 | 24.0227 | 335.3935 | 254.9396 | 333.4902 | 228.5995 | 85.8025 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1717 | 51.5932 | 163.6355 | 16.267 | 19.7436 | 5.9152 | 163.6407 | 315.6499 | 235.196 | 313.7466 | 208.8559
2012-10-31 10:04 | 24.0256 | 335.385 | 254.9347 | 333.5007 | 228.7478 | 85.8077 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1715 | 51.5911 | 163.6225 | 16.267 | 19.7626 | 5.9156 | 163.6277 | 315.6224 | 235.1721 | 313.7381 | 208.9852
2012-10-31 10:04 | 24.0212 | 335.392 | 254.9927 | 333.5153 | 228.7513 | 85.8105 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1714 | 51.5897 | 163.6138 | 16.267 | 19.7662 | 5.9158 | 163.619 | 315.6258 | 235.2265 | 313.7491 | 208.9851
2012-10-31 10:04 | 24.0242 | 335.3646 | 254.9918 | 333.5069 | 228.6363 | 85.8152 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1714 | 51.5885 | 163.6059 | 16.267 | 19.7892 | 5.9161 | 163.6111 | 315.5754 | 235.2026 | 313.7177 | 208.8471
2012-10-31 10:04 | 24.0234 | 335.4018 | 255.0066 | 333.449 | 228.7181 | 85.8048 | 0.014461 | 0.3594 | 0.005197 | 24.8529 | 3.1713 | 51.5872 | 163.5978 | 16.2669 | 19.7965 | 5.9154 | 163.603 | 315.6053 | 235.2101 | 313.6525 | 208.9216
2012-10-31 10:04 | 24.0189 | 335.3897 | 254.9514 | 333.4902 | 228.6743 | 85.8181 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1712 | 51.586 | 163.5915 | 16.2669 | 19.7639 | 5.9163 | 163.5967 | 315.6258 | 235.1875 | 313.7263 | 208.9104
2012-10-31 10:04 | 24.0227 | 335.4202 | 255.0098 | 333.4673 | 228.4815 | 85.8129 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1712 | 51.5845 | 163.5827 | 16.2668 | 19.7797 | 5.9159 | 163.5879 | 315.6405 | 235.2301 | 313.6876 | 208.7018
2012-10-31 10:05 | 24.0249 | 335.3767 | 254.9496 | 333.5266 | 228.5584 | 85.7996 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1711 | 51.5833 | 163.5742 | 16.2669 | 19.7458 | 5.915 | 163.5794 | 315.6309 | 235.2038 | 313.7808 | 208.8126
2012-10-31 10:05 | 24.0242 | 335.4103 | 254.9216 | 333.5145 | 228.487 | 85.7996 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.171 | 51.582 | 163.5659 | 16.2668 | 19.7932 | 5.915 | 163.5711 | 315.6171 | 235.1284 | 313.7213 | 208.6938
2012-10-31 10:05 | 24.0234 | 335.4361 | 254.8935 | 333.4909 | 228.2621 | 85.8053 | 0.014448 | 0.35934 | 0.005192 | 24.8713 | 3.1709 | 51.581 | 163.5591 | 16.2669 | 19.7804 | 5.9154 | 163.5643 | 315.6557 | 235.1131 | 313.7105 | 208.4817
2012-10-31 10:05 | 24.0294 | 335.385 | 254.841 | 333.5311 | 228.3624 | 85.8082 | 0.014448 | 0.35943 | 0.005193 | 24.8773 | 3.1708 | 51.5795 | 163.5497 | 16.2669 | 19.7864 | 5.9156 | 163.5549 | 315.5986 | 235.0546 | 313.7447 | 208.576
2012-10-31 10:05 | 24.0324 | 335.3956 | 254.8323 | 333.4884 | 228.5188 | 85.8059 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1708 | 51.5782 | 163.5418 | 16.2669 | 19.7453 | 5.9155 | 163.5469 | 315.6503 | 235.087 | 313.7431 | 208.7735
2012-10-31 10:05 | 24.0316 | 335.3986 | 254.8588 | 333.5333 | 228.7381 | 85.8094 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1707 | 51.5767 | 163.5328 | 16.2668 | 19.7204 | 5.9157 | 163.538 | 315.6782 | 235.1384 | 313.8129 | 209.0177
2012-10-31 10:05 | 24.0279 | 335.3835 | 254.8824 | 333.4839 | 228.6912 | 85.8163 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1706 | 51.5758 | 163.5284 | 16.2667 | 19.7167 | 5.9162 | 163.5336 | 315.6668 | 235.1657 | 313.7672 | 208.9745
2012-10-31 10:05 | 24.0309 | 335.3789 | 254.9166 | 333.4984 | 228.6981 | 85.8048 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1706 | 51.5745 | 163.5202 | 16.2667 | 19.7318 | 5.9154 | 163.5253 | 315.6471 | 235.1848 | 313.7666 | 208.9663
2012-10-31 10:05 | 24.0369 | 335.3849 | 254.9148 | 333.4929 | 228.6766 | 85.8146 | 0.014461 | 0.35943 | 0.005198 | 24.8549 | 3.1705 | 51.5734 | 163.5133 | 16.2667 | 19.7337 | 5.9161 | 163.5185 | 315.6512 | 235.1811 | 313.7592 | 208.9429
2012-10-31 10:05 | 24.0286 | 335.3766 | 254.8987 | 333.4961 | 228.5857 | 85.8042 | 0.014442 | 0.35941 | 0.005191 | 24.8866 | 3.1624 | 51.4341 | 162.6541 | 16.2644 | 19.7214 | 5.9153 | 162.6593 | 315.6552 | 235.1773 | 313.7747 | 208.8643
2012-10-31 10:05 | 24.0324 | 335.3956 | 254.883 | 333.4846 | 228.5777 | 85.7932 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1619 | 51.4241 | 162.5996 | 16.2635 | 19.6851 | 5.9146 | 162.6048 | 315.7105 | 235.1979 | 313.7995 | 208.8926
2012-10-31 10:05 | 24.0301 | 335.3134 | 254.8261 | 333.4709 | 228.485 | 85.788 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1625 | 51.4334 | 162.6557 | 16.2638 | 19.7109 | 5.9142 | 162.6609 | 315.6025 | 235.1152 | 313.76 | 208.7741
2012-10-31 10:05 | 24.0316 | 335.3263 | 254.808 | 333.4686 | 228.3293 | 85.7828 | 0.01443 | 0.35915 | 0.005183 | 24.8893 | 3.1627 | 51.4382 | 162.6858 | 16.2638 | 19.7365 | 5.9139 | 162.691 | 315.5898 | 235.0715 | 313.7321 | 208.5928
2012-10-31 10:05 | 24.0354 | 335.2844 | 254.7767 | 333.4496 | 228.5139 | 85.7897 | 0.014442 | 0.35909 | 0.005186 | 24.8646 | 3.1631 | 51.4438 | 162.7196 | 16.264 | 19.7563 | 5.9143 | 162.7248 | 315.5281 | 235.0204 | 313.6933 | 208.7576
2012-10-31 10:05 | 24.0309 | 335.3218 | 254.7176 | 333.4565 | 228.3089 | 85.7845 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1635 | 51.4514 | 162.7664 | 16.2641 | 19.7277 | 5.914 | 162.7716 | 315.5941 | 234.9899 | 313.7288 | 208.5812
2012-10-31 10:05 | 24.0316 | 335.3111 | 254.6403 | 333.4686 | 227.9361 | 85.7817 | 0.014433 | 0.35909 | 0.005183 | 24.8801 | 3.164 | 51.4596 | 162.8173 | 16.2642 | 19.7244 | 5.9138 | 162.8225 | 315.5867 | 234.9159 | 313.7442 | 208.2117
2012-10-31 10:05 | 24.0339 | 335.2715 | 254.5255 | 333.4557 | 228.1153 | 85.7828 | 0.014433 | 0.35911 | 0.005183 | 24.8811 | 3.1645 | 51.468 | 162.8685 | 16.2644 | 19.7548 | 5.9139 | 162.8737 | 315.5167 | 234.7707 | 313.7009 | 208.3605
2012-10-31 10:05 | 24.0294 | 335.2937 | 254.4585 | 333.4397 | 227.9732 | 85.7834 | 0.014442 | 0.35908 | 0.005186 | 24.8636 | 3.1705 | 51.571 | 163.505 | 16.266 | 19.6901 | 5.9139 | 163.5101 | 315.6036 | 234.7684 | 313.7496 | 208.2831
2012-10-31 10:05 | 24.0376 | 335.3019 | 254.4433 | 333.4327 | 228.119 | 85.7973 | 0.014442 | 0.35908 | 0.005186 | 24.8636 | 3.1732 | 51.6194 | 163.799 | 16.2673 | 19.7425 | 5.9149 | 163.8042 | 315.5594 | 234.7008 | 313.6902 | 208.3765
2012-10-31 10:05 | 24.0264 | 335.3401 | 254.4633 | 333.4253 | 228.4852 | 85.8025 | 0.014448 | 0.35911 | 0.005188 | 24.8553 | 3.1733 | 51.6212 | 163.8097 | 16.2674 | 19.6631 | 5.9152 | 163.8148 | 315.677 | 234.8002 | 313.7622 | 208.8221
2012-10-31 10:05 | 24.0354 | 335.3529 | 254.5192 | 333.4419 | 228.2466 | 85.8042 | 0.014448 | 0.35911 | 0.005188 | 24.8553 | 3.1734 | 51.6228 | 163.8187 | 16.2675 | 19.6921 | 5.9153 | 163.8239 | 315.6608 | 234.8271 | 313.7498 | 208.5545
2012-10-31 10:05 | 24.0264 | 335.3668 | 254.4673 | 333.3796 | 227.636 | 85.7984 | 0.014448 | 0.35911 | 0.005188 | 24.8553 | 3.1734 | 51.6233 | 163.8208 | 16.2675 | 19.6912 | 5.9149 | 163.826 | 315.6756 | 234.7761 | 313.6884 | 207.9448
2012-10-31 10:05 | 24.0301 | 335.321 | 254.3734 | 333.391 | 227.9032 | 85.7967 | 0.014455 | 0.35911 | 0.005191 | 24.8432 | 3.1734 | 51.6231 | 163.8201 | 16.2675 | 19.7029 | 5.9148 | 163.8253 | 315.6181 | 234.6705 | 313.6881 | 208.2003
2012-10-31 10:06 | 24.0346 | 335.3293 | 254.413 | 333.3993 | 228.6585 | 85.8007 | 0.014461 | 0.35915 | 0.005194 | 24.836 | 3.1733 | 51.6226 | 163.8155 | 16.2676 | 19.7595 | 5.9151 | 163.8207 | 315.5698 | 234.6535 | 313.6398 | 208.899
2012-10-31 10:06 | 24.0316 | 335.3187 | 254.5037 | 333.4115 | 228.8088 | 85.8123 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1733 | 51.6215 | 163.8085 | 16.2676 | 19.7565 | 5.9159 | 163.8137 | 315.5622 | 234.7472 | 313.655 | 209.0523
2012-10-31 10:06 | 24.0249 | 335.3196 | 254.5828 | 333.3515 | 228.8611 | 85.8001 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1732 | 51.6203 | 163.8018 | 16.2676 | 19.7378 | 5.9151 | 163.807 | 315.5818 | 234.845 | 313.6137 | 209.1233
2012-10-31 10:06 | 24.0279 | 335.3302 | 254.6287 | 333.3545 | 228.7108 | 85.8042 | 0.014433 | 0.35923 | 0.005185 | 24.8891 | 3.1731 | 51.6192 | 163.7947 | 16.2676 | 19.7689 | 5.9153 | 163.7999 | 315.5613 | 234.8598 | 313.5856 | 208.9419
2012-10-31 10:06 | 24.0324 | 335.3233 | 254.6645 | 333.378 | 228.6996 | 85.7961 | 0.014436 | 0.35923 | 0.005186 | 24.884 | 3.1731 | 51.6181 | 163.7869 | 16.2676 | 19.7493 | 5.9148 | 163.7921 | 315.574 | 234.9152 | 313.6287 | 208.9503
2012-10-31 10:06 | 24.0384 | 335.3217 | 254.7017 | 333.3574 | 228.7881 | 85.7973 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.173 | 51.6165 | 163.7783 | 16.2675 | 19.7473 | 5.9149 | 163.7835 | 315.5744 | 234.9544 | 313.6101 | 209.0408
2012-10-31 10:06 | 24.0414 | 335.3285 | 254.7671 | 333.349 | 228.9523 | 85.7973 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1729 | 51.6154 | 163.7711 | 16.2675 | 19.7382 | 5.9149 | 163.7763 | 315.5903 | 235.0289 | 313.6108 | 209.2141
2012-10-31 10:06 | 24.0376 | 335.3399 | 254.8179 | 333.368 | 229.0075 | 85.7938 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1729 | 51.6142 | 163.7648 | 16.2674 | 19.6823 | 5.9146 | 163.77 | 315.6576 | 235.1356 | 313.6857 | 209.3252
2012-10-31 10:06 | 24.0354 | 335.2958 | 254.8782 | 333.3544 | 228.848 | 85.7996 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1728 | 51.613 | 163.7571 | 16.2674 | 19.7363 | 5.915 | 163.7623 | 315.5595 | 235.1419 | 313.6181 | 209.1117
2012-10-31 10:06 | 24.0473 | 335.3306 | 254.8862 | 333.351 | 228.9307 | 85.7926 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.1727 | 51.6112 | 163.7456 | 16.2674 | 19.7 | 5.9145 | 163.7508 | 315.6306 | 235.1862 | 313.651 | 209.2307
2012-10-31 10:06 | 24.0458 | 335.2948 | 254.9081 | 333.3381 | 228.8859 | 85.7897 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1726 | 51.6097 | 163.7375 | 16.2673 | 19.7346 | 5.9143 | 163.7427 | 315.5602 | 235.1735 | 313.6035 | 209.1513
2012-10-31 10:06 | 24.0473 | 335.3306 | 254.9291 | 333.3853 | 228.915 | 85.7926 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1725 | 51.6081 | 163.7265 | 16.2673 | 19.7 | 5.9145 | 163.7317 | 315.6306 | 235.2291 | 313.6853 | 209.215
2012-10-31 10:06 | 24.0608 | 335.3669 | 254.9465 | 333.4483 | 229.1368 | 85.8059 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1724 | 51.6068 | 163.7192 | 16.2673 | 19.6935 | 5.9155 | 163.7243 | 315.6734 | 235.253 | 313.7548 | 209.4433
2012-10-31 10:06 | 24.0586 | 335.3571 | 255.0028 | 333.4156 | 229.1031 | 85.8001 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1723 | 51.6054 | 163.7093 | 16.2673 | 19.6953 | 5.9151 | 163.7145 | 315.6618 | 235.3075 | 313.7203 | 209.4078
2012-10-31 10:06 | 24.0518 | 335.3465 | 255.0038 | 333.4165 | 229.0138 | 85.7944 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1722 | 51.6037 | 163.6993 | 16.2673 | 19.6484 | 5.9147 | 163.7045 | 315.6981 | 235.3554 | 313.7681 | 209.3654
2012-10-31 10:06 | 24.0586 | 335.3419 | 255.0223 | 333.4195 | 228.7101 | 85.8007 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1722 | 51.6023 | 163.6917 | 16.2672 | 19.7113 | 5.9151 | 163.6969 | 315.6306 | 235.311 | 313.7082 | 208.9988
2012-10-31 10:06 | 24.0623 | 335.3532 | 255.0143 | 333.427 | 228.9103 | 85.7886 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.1721 | 51.6011 | 163.6836 | 16.2672 | 19.6388 | 5.9143 | 163.6888 | 315.7144 | 235.3755 | 313.7882 | 209.2715
2012-10-31 10:06 | 24.063 | 335.3615 | 254.9916 | 333.4124 | 228.9385 | 85.8019 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.172 | 51.5998 | 163.6762 | 16.2671 | 19.6515 | 5.9152 | 163.6814 | 315.71 | 235.3401 | 313.7609 | 209.287
2012-10-31 10:06 | 24.0586 | 335.3723 | 255.034 | 333.4195 | 229.1739 | 85.7938 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.172 | 51.5985 | 163.6686 | 16.267 | 19.6431 | 5.9146 | 163.6738 | 315.7292 | 235.3909 | 313.7764 | 209.5308
2012-10-31 10:06 | 24.0705 | 335.3348 | 255.0733 | 333.3933 | 229.2212 | 85.799 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1719 | 51.5968 | 163.6583 | 16.267 | 19.655 | 5.915 | 163.6635 | 315.6798 | 235.4183 | 313.7383 | 209.5662
2012-10-31 10:06 | 24.0675 | 335.3394 | 255.1405 | 333.4131 | 229.285 | 85.7932 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1718 | 51.595 | 163.6476 | 16.2669 | 19.64 | 5.9146 | 163.6528 | 315.6994 | 235.5005 | 313.7731 | 209.645
2012-10-31 10:06 | 24.0795 | 335.359 | 255.1876 | 333.4632 | 229.411 | 85.8007 | 0.014442 | 0.35934 | 0.00519 | 24.8816 | 3.1717 | 51.5942 | 163.6433 | 16.2669 | 19.648 | 5.9151 | 163.6485 | 315.711 | 235.5396 | 313.8152 | 209.763
2012-10-31 10:07 | 24.0773 | 335.3568 | 255.2946 | 333.4077 | 229.4599 | 85.8082 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.1716 | 51.5925 | 163.6309 | 16.267 | 19.6739 | 5.9156 | 163.6361 | 315.6829 | 235.6207 | 313.7338 | 209.786
2012-10-31 10:07 | 24.087 | 335.3779 | 255.3629 | 333.4517 | 229.4814 | 85.7863 | 0.014448 | 0.35937 | 0.005192 | 24.8733 | 3.1715 | 51.5907 | 163.6206 | 16.2669 | 19.6354 | 5.9141 | 163.6258 | 315.7425 | 235.7275 | 313.8163 | 209.846
2012-10-31 10:07 | 24.087 | 335.3589 | 255.3746 | 333.4479 | 229.1512 | 85.7961 | 0.014448 | 0.35938 | 0.005192 | 24.8743 | 3.1714 | 51.5896 | 163.6139 | 16.2669 | 19.6996 | 5.9148 | 163.6191 | 315.6593 | 235.675 | 313.7483 | 209.4516
2012-10-31 10:07 | 24.0885 | 335.3984 | 255.3644 | 333.4722 | 229.0426 | 85.7921 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1714 | 51.5887 | 163.6096 | 16.2668 | 19.7332 | 5.9145 | 163.6147 | 315.6652 | 235.6312 | 313.739 | 209.3094
2012-10-31 10:07 | 24.0855 | 335.4107 | 255.3028 | 333.4425 | 228.9335 | 85.799 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1713 | 51.5869 | 163.5978 | 16.2668 | 19.7021 | 5.915 | 163.603 | 315.7086 | 235.6007 | 313.7404 | 209.2314
2012-10-31 10:07 | 24.0952 | 335.428 | 255.2735 | 333.4827 | 228.7231 | 85.7967 | 0.014467 | 0.35937 | 0.005199 | 24.8406 | 3.1712 | 51.5853 | 163.5887 | 16.2667 | 19.6998 | 5.9148 | 163.5939 | 315.7282 | 235.5737 | 313.7829 | 209.0233
2012-10-31 10:07 | 24.1004 | 335.4179 | 255.228 | 333.5069 | 228.8541 | 85.7869 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1712 | 51.5844 | 163.5834 | 16.2666 | 19.7291 | 5.9141 | 163.5886 | 315.6888 | 235.4989 | 313.7778 | 209.125
2012-10-31 10:07 | 24.0945 | 335.4501 | 255.226 | 333.4782 | 228.9661 | 85.8019 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1711 | 51.5831 | 163.5757 | 16.2665 | 19.6991 | 5.9152 | 163.5809 | 315.751 | 235.5269 | 313.7791 | 209.267
2012-10-31 10:07 | 24.1034 | 335.4362 | 255.2115 | 333.4643 | 228.6369 | 85.7984 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.171 | 51.5815 | 163.5658 | 16.2666 | 19.712 | 5.9149 | 163.5709 | 315.7242 | 235.4995 | 313.7523 | 208.9249
2012-10-31 10:07 | 24.1094 | 335.446 | 255.1824 | 333.4969 | 228.8906 | 85.7949 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1709 | 51.5802 | 163.5574 | 16.2665 | 19.7421 | 5.9147 | 163.5626 | 315.7039 | 235.4403 | 313.7548 | 209.1485
2012-10-31 10:07 | 24.1004 | 335.4103 | 255.1773 | 333.4765 | 228.913 | 85.8059 | 0.014461 | 0.35941 | 0.005197 | 24.854 | 3.1708 | 51.5786 | 163.5465 | 16.2666 | 19.6809 | 5.9155 | 163.5517 | 315.7294 | 235.4964 | 313.7956 | 209.2321
2012-10-31 10:07 | 24.1019 | 335.4233 | 255.1632 | 333.4932 | 229.1622 | 85.7926 | 0.014455 | 0.35941 | 0.005195 | 24.8643 | 3.1708 | 51.5774 | 163.5392 | 16.2666 | 19.6985 | 5.9145 | 163.5444 | 315.7248 | 235.4647 | 313.7947 | 209.4637
2012-10-31 10:07 | 24.0982 | 335.4919 | 255.2219 | 333.5085 | 229.2332 | 85.7892 | 0.014448 | 0.3594 | 0.005193 | 24.8753 | 3.1707 | 51.5763 | 163.5326 | 16.2666 | 19.7028 | 5.9143 | 163.5378 | 315.7891 | 235.5191 | 313.8057 | 209.5304
2012-10-31 10:07 | 24.1004 | 335.456 | 255.2163 | 333.4803 | 229.0034 | 85.8088 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1706 | 51.5748 | 163.5238 | 16.2665 | 19.6849 | 5.9157 | 163.529 | 315.7711 | 235.5314 | 313.7954 | 209.3185
2012-10-31 10:07 | 24.1004 | 335.4522 | 255.2046 | 333.5031 | 228.7754 | 85.8111 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1682 | 51.5344 | 163.2706 | 16.2662 | 19.6769 | 5.9158 | 163.2758 | 315.7753 | 235.5277 | 313.8262 | 209.0985
2012-10-31 10:07 | 24.1072 | 335.4438 | 255.1958 | 333.4757 | 228.7901 | 85.7978 | 0.014461 | 0.35941 | 0.005197 | 24.854 | 3.1603 | 51.3958 | 162.4249 | 16.2631 | 19.7278 | 5.9149 | 162.4301 | 315.716 | 235.468 | 313.7479 | 209.0623
2012-10-31 10:07 | 24.0997 | 335.4401 | 255.1493 | 333.4872 | 228.8141 | 85.7741 | 0.014442 | 0.35937 | 0.00519 | 24.8836 | 3.1621 | 51.4276 | 162.6215 | 16.2635 | 19.6561 | 5.9133 | 162.6267 | 315.784 | 235.4932 | 313.8311 | 209.158
2012-10-31 10:07 | 24.1019 | 335.4156 | 255.1203 | 333.5084 | 228.9735 | 85.7764 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1626 | 51.4345 | 162.6648 | 16.2636 | 19.6664 | 5.9134 | 162.67 | 315.7492 | 235.4539 | 313.842 | 209.3071
2012-10-31 10:07 | 24.1012 | 335.4644 | 255.1469 | 333.4735 | 229.1929 | 85.7788 | 0.014436 | 0.3592 | 0.005185 | 24.882 | 3.1629 | 51.4412 | 162.7055 | 16.2637 | 19.6777 | 5.9136 | 162.7107 | 315.7867 | 235.4692 | 313.7958 | 209.5152
2012-10-31 10:07 | 24.09 | 335.4304 | 255.1396 | 333.4965 | 228.824 | 85.7741 | 0.014436 | 0.35917 | 0.005185 | 24.88 | 3.1633 | 51.4478 | 162.7455 | 16.2639 | 19.6745 | 5.9133 | 162.7507 | 315.7559 | 235.4651 | 313.822 | 209.1495
2012-10-31 10:07 | 24.0937 | 335.4493 | 255.1238 | 333.4546 | 228.5329 | 85.7805 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1637 | 51.4545 | 162.787 | 16.264 | 19.6742 | 5.9137 | 162.7922 | 315.7751 | 235.4496 | 313.7804 | 208.8587
2012-10-31 10:08 | 24.0855 | 335.4107 | 255.1585 | 333.4464 | 229.7353 | 85.7736 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1671 | 51.5129 | 163.1457 | 16.2651 | 19.67 | 5.9132 | 163.1509 | 315.7407 | 235.4885 | 313.7764 | 210.0653
2012-10-31 10:08 | 24.0795 | 335.4275 | 255.2734 | 333.4099 | 228.7467 | 85.7909 | 0.014433 | 0.35907 | 0.005182 | 24.8781 | 3.1732 | 51.6199 | 163.8016 | 16.2673 | 19.6921 | 5.9144 | 163.8068 | 315.7354 | 235.5813 | 313.7178 | 209.0546
2012-10-31 10:08 | 24.075 | 335.4534 | 255.1753 | 333.4092 | 228.7461 | 85.7892 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1733 | 51.6217 | 163.8111 | 16.2675 | 19.6796 | 5.9143 | 163.8163 | 315.7738 | 235.4957 | 313.7296 | 209.0665
2012-10-31 10:08 | 24.075 | 335.4991 | 255.1519 | 333.4244 | 228.9073 | 85.7938 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1733 | 51.6225 | 163.8153 | 16.2676 | 19.6314 | 5.9146 | 163.8205 | 315.8677 | 235.5205 | 313.793 | 209.2759
2012-10-31 10:08 | 24.0645 | 335.462 | 255.0751 | 333.3835 | 228.7042 | 85.7961 | 0.014433 | 0.35909 | 0.005183 | 24.8801 | 3.1733 | 51.6226 | 163.8162 | 16.2676 | 19.6209 | 5.9148 | 163.8214 | 315.8411 | 235.4542 | 313.7626 | 209.0833
2012-10-31 10:08 | 24.069 | 335.4703 | 255.0874 | 333.4108 | 228.7598 | 85.7984 | 0.014439 | 0.35917 | 0.005186 | 24.8748 | 3.1734 | 51.6224 | 163.8159 | 16.2675 | 19.6254 | 5.9149 | 163.8211 | 315.8449 | 235.462 | 313.7854 | 209.1344
2012-10-31 10:08 | 24.0675 | 335.4155 | 255.0351 | 333.4017 | 228.8133 | 85.7874 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1733 | 51.6216 | 163.8104 | 16.2675 | 19.5838 | 5.9142 | 163.8156 | 315.8317 | 235.4513 | 313.8179 | 209.2295
2012-10-31 10:08 | 24.0675 | 335.4383 | 255.0117 | 333.3789 | 228.8526 | 85.7886 | 0.014436 | 0.3592 | 0.005185 | 24.882 | 3.1732 | 51.6204 | 163.8026 | 16.2676 | 19.64 | 5.9143 | 163.8078 | 315.7983 | 235.3717 | 313.7389 | 209.2126
2012-10-31 10:08 | 24.0668 | 335.4452 | 255.0266 | 333.382 | 228.9109 | 85.7932 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1731 | 51.6193 | 163.7948 | 16.2676 | 19.6272 | 5.9146 | 163.8 | 315.818 | 235.3994 | 313.7548 | 209.2837
2012-10-31 10:08 | 24.0638 | 335.4118 | 255.0197 | 333.3371 | 229.1083 | 85.7857 | 0.014439 | 0.3593 | 0.005188 | 24.8838 | 3.173 | 51.6175 | 163.783 | 16.2677 | 19.6604 | 5.9141 | 163.7882 | 315.7514 | 235.3593 | 313.6767 | 209.4479
2012-10-31 10:08 | 24.0705 | 335.4147 | 255.0381 | 333.3438 | 229.1308 | 85.7961 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.173 | 51.6166 | 163.7774 | 16.2676 | 19.6831 | 5.9148 | 163.7826 | 315.7316 | 235.355 | 313.6607 | 209.4477
2012-10-31 10:08 | 24.0713 | 335.4497 | 255.1248 | 333.375 | 229.2652 | 85.8077 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1729 | 51.6152 | 163.7694 | 16.2676 | 19.6398 | 5.9156 | 163.7746 | 315.8099 | 235.485 | 313.7352 | 209.6254
2012-10-31 10:08 | 24.0653 | 335.3905 | 255.1383 | 333.3729 | 229.1688 | 85.8001 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1728 | 51.6138 | 163.7609 | 16.2675 | 19.6338 | 5.9151 | 163.766 | 315.7567 | 235.5045 | 313.7391 | 209.535
2012-10-31 10:08 | 24.0683 | 335.4429 | 255.1491 | 333.372 | 228.936 | 85.7944 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1727 | 51.6122 | 163.7524 | 16.2674 | 19.6448 | 5.9147 | 163.7576 | 315.7981 | 235.5043 | 313.7272 | 209.2912
2012-10-31 10:08 | 24.0571 | 335.3899 | 255.0755 | 333.3647 | 228.6417 | 85.8013 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.1727 | 51.6108 | 163.743 | 16.2674 | 19.6296 | 5.9151 | 163.7482 | 315.7603 | 235.4459 | 313.7351 | 209.0121
2012-10-31 10:08 | 24.0623 | 335.3837 | 255.0416 | 333.3699 | 228.6351 | 85.8001 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1726 | 51.6093 | 163.734 | 16.2673 | 19.6428 | 5.9151 | 163.7392 | 315.7409 | 235.3988 | 313.7271 | 208.9923
2012-10-31 10:08 | 24.0698 | 335.4026 | 255.0296 | 333.3774 | 228.5955 | 85.8048 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1725 | 51.6083 | 163.7275 | 16.2674 | 19.6262 | 5.9154 | 163.7327 | 315.7764 | 235.4034 | 313.7512 | 208.9693
2012-10-31 10:08 | 24.0668 | 335.4186 | 254.9798 | 333.3705 | 228.506 | 85.81 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1724 | 51.6065 | 163.7168 | 16.2673 | 19.6674 | 5.9157 | 163.722 | 315.7512 | 235.3124 | 313.7031 | 208.8386
2012-10-31 10:08 | 24.0683 | 335.3858 | 254.9423 | 333.3987 | 228.8298 | 85.8117 | 0.014452 | 0.35941 | 0.005194 | 24.8694 | 3.1723 | 51.605 | 163.709 | 16.2671 | 19.6649 | 5.9159 | 163.7142 | 315.7209 | 235.2774 | 313.7338 | 209.1649
2012-10-31 10:08 | 24.0645 | 335.3935 | 254.9658 | 333.4063 | 228.7749 | 85.8053 | 0.014464 | 0.3594 | 0.005198 | 24.8478 | 3.1723 | 51.6037 | 163.7015 | 16.2671 | 19.637 | 5.9154 | 163.7067 | 315.7565 | 235.3288 | 313.7693 | 209.1379
2012-10-31 10:08 | 24.0713 | 335.3774 | 254.9687 | 333.3865 | 228.7739 | 85.8111 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1722 | 51.6023 | 163.6928 | 16.2671 | 19.6598 | 5.9158 | 163.698 | 315.7176 | 235.3089 | 313.7267 | 209.1141
2012-10-31 10:09 | 24.0765 | 335.3712 | 254.97 | 333.3802 | 228.8577 | 85.7996 | 0.014442 | 0.35937 | 0.00519 | 24.8836 | 3.1721 | 51.6007 | 163.6816 | 16.2672 | 19.6971 | 5.915 | 163.6868 | 315.6741 | 235.2729 | 313.6831 | 209.1606
2012-10-31 10:09 | 24.0787 | 335.3658 | 254.9956 | 333.3863 | 228.7813 | 85.8071 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.172 | 51.5985 | 163.6695 | 16.267 | 19.6672 | 5.9155 | 163.6747 | 315.6986 | 235.3284 | 313.7191 | 209.1141
2012-10-31 10:09 | 24.0795 | 335.359 | 254.9964 | 333.4061 | 228.7034 | 85.8013 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1718 | 51.5957 | 163.6531 | 16.2668 | 19.648 | 5.9151 | 163.6583 | 315.711 | 235.3484 | 313.7581 | 209.0554
2012-10-31 10:09 | 24.0705 | 335.3462 | 255.0147 | 333.4466 | 228.6119 | 85.8082 | 0.014445 | 0.35933 | 0.00519 | 24.8755 | 3.1717 | 51.5945 | 163.6446 | 16.2669 | 19.651 | 5.9156 | 163.6497 | 315.6952 | 235.3637 | 313.7956 | 208.9609
2012-10-31 10:09 | 24.0817 | 335.3764 | 254.9869 | 333.4083 | 228.7214 | 85.81 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1717 | 51.5931 | 163.6369 | 16.2668 | 19.6502 | 5.9157 | 163.6421 | 315.7262 | 235.3367 | 313.7581 | 209.0712
2012-10-31 10:09 | 24.0862 | 335.3428 | 255.0187 | 333.4242 | 228.8713 | 85.8048 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1716 | 51.592 | 163.6307 | 16.2667 | 19.6667 | 5.9154 | 163.6359 | 315.6761 | 235.352 | 313.7575 | 209.2046
2012-10-31 10:09 | 24.0795 | 335.3856 | 255.0237 | 333.4175 | 228.6563 | 85.814 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1715 | 51.5906 | 163.6218 | 16.2667 | 19.6319 | 5.916 | 163.6269 | 315.7537 | 235.3918 | 313.7856 | 209.0244
2012-10-31 10:09 | 24.081 | 335.3795 | 255.0135 | 333.4609 | 228.7443 | 85.8152 | 0.014474 | 0.35934 | 0.005201 | 24.8266 | 3.1715 | 51.5893 | 163.6143 | 16.2666 | 19.6294 | 5.9161 | 163.6195 | 315.7501 | 235.3841 | 313.8315 | 209.1149
2012-10-31 10:09 | 24.0825 | 335.3658 | 255.0384 | 333.4395 | 228.848 | 85.8134 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1714 | 51.588 | 163.6058 | 16.2667 | 19.6831 | 5.916 | 163.611 | 315.6827 | 235.3553 | 313.7564 | 209.1649
2012-10-31 10:09 | 24.0787 | 335.3468 | 255.0385 | 333.4205 | 228.8442 | 85.8186 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1713 | 51.5866 | 163.5987 | 16.2665 | 19.6391 | 5.9163 | 163.6039 | 315.7077 | 235.3994 | 313.7814 | 209.2051
2012-10-31 10:09 | 24.0817 | 335.365 | 255.0571 | 333.4045 | 228.8904 | 85.8111 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1713 | 51.5855 | 163.5916 | 16.2665 | 19.61 | 5.9158 | 163.5968 | 315.755 | 235.4471 | 313.7945 | 209.2804
2012-10-31 10:09 | 24.0907 | 335.3854 | 255.0935 | 333.4554 | 229.147 | 85.8209 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1712 | 51.5843 | 163.5852 | 16.2664 | 19.6672 | 5.9165 | 163.5904 | 315.7182 | 235.4263 | 313.7882 | 209.4798
2012-10-31 10:09 | 24.0915 | 335.39 | 255.1333 | 333.4257 | 229.4033 | 85.8181 | 0.014474 | 0.3593 | 0.0052 | 24.8236 | 3.1711 | 51.5825 | 163.5739 | 16.2664 | 19.6479 | 5.9163 | 163.5791 | 315.7421 | 235.4854 | 313.7778 | 209.7554
2012-10-31 10:09 | 24.0945 | 335.3968 | 255.2143 | 333.4439 | 229.2216 | 85.814 | 0.014474 | 0.35933 | 0.005201 | 24.8256 | 3.171 | 51.5811 | 163.565 | 16.2664 | 19.6269 | 5.916 | 163.5702 | 315.7699 | 235.5874 | 313.817 | 209.5947
2012-10-31 10:09 | 24.084 | 335.4015 | 255.1804 | 333.4334 | 228.5939 | 85.8256 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.171 | 51.5802 | 163.5605 | 16.2663 | 19.6565 | 5.9168 | 163.5657 | 315.745 | 235.5239 | 313.7769 | 208.9374
2012-10-31 10:09 | 24.0885 | 335.4022 | 255.142 | 333.4684 | 228.795 | 85.81 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1709 | 51.5793 | 163.5545 | 16.2663 | 19.6931 | 5.9157 | 163.5597 | 315.7091 | 235.4489 | 313.7753 | 209.1019
2012-10-31 10:09 | 24.0892 | 335.4334 | 255.1193 | 333.412 | 229.0001 | 85.8181 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1709 | 51.5779 | 163.5462 | 16.2662 | 19.6777 | 5.9163 | 163.5514 | 315.7557 | 235.4416 | 313.7343 | 209.3224
2012-10-31 10:09 | 24.0922 | 335.444 | 255.1613 | 333.4531 | 228.8577 | 85.8146 | 0.014474 | 0.35931 | 0.005201 | 24.8246 | 3.1611 | 51.4111 | 162.5174 | 16.2635 | 19.6928 | 5.9161 | 162.5226 | 315.7512 | 235.4685 | 313.7603 | 209.1649
2012-10-31 10:09 | 24.0959 | 335.4058 | 255.1299 | 333.4872 | 228.8181 | 85.7892 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1623 | 51.4294 | 162.6361 | 16.2632 | 19.7165 | 5.9143 | 162.6413 | 315.6893 | 235.4134 | 313.7707 | 209.1016
2012-10-31 10:09 | 24.0907 | 335.4121 | 255.1403 | 333.5163 | 228.8208 | 85.7984 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1627 | 51.4354 | 162.673 | 16.2633 | 19.6752 | 5.9149 | 162.6782 | 315.7369 | 235.4651 | 313.8411 | 209.1456
2012-10-31 10:09 | 24.0915 | 335.3976 | 255.0982 | 333.4638 | 228.5464 | 85.8105 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.163 | 51.4414 | 162.7105 | 16.2634 | 19.7482 | 5.9158 | 162.7157 | 315.6494 | 235.35 | 313.7156 | 208.7982
2012-10-31 10:10 | 24.0922 | 335.3907 | 255.052 | 333.4569 | 227.8945 | 85.8123 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1634 | 51.4481 | 162.7523 | 16.2634 | 19.7168 | 5.9159 | 162.7575 | 315.6739 | 235.3352 | 313.7401 | 208.1777
2012-10-31 10:10 | 24.09 | 335.3466 | 254.9211 | 333.4927 | 227.967 | 85.7996 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1637 | 51.4539 | 162.7864 | 16.2637 | 19.6906 | 5.915 | 162.7916 | 315.656 | 235.2305 | 313.8021 | 208.2764
2012-10-31 10:10 | 24.0915 | 335.3672 | 254.9265 | 333.4752 | 228.1415 | 85.7978 | 0.014442 | 0.35914 | 0.005187 | 24.8676 | 3.1641 | 51.461 | 162.8292 | 16.2639 | 19.7121 | 5.9149 | 162.8344 | 315.6551 | 235.2144 | 313.7631 | 208.4294
2012-10-31 10:10 | 24.0877 | 335.3672 | 254.829 | 333.4447 | 228.2635 | 85.7961 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1646 | 51.4686 | 162.8752 | 16.2641 | 19.7204 | 5.9148 | 162.8804 | 315.6468 | 235.1086 | 313.7243 | 208.5431
2012-10-31 10:10 | 24.0892 | 335.3458 | 254.8656 | 333.4539 | 228.2532 | 85.8082 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1701 | 51.5634 | 163.4611 | 16.2656 | 19.6898 | 5.9156 | 163.4663 | 315.656 | 235.1758 | 313.7641 | 208.5634
2012-10-31 10:10 | 24.084 | 335.413 | 254.7746 | 333.441 | 228.4446 | 85.8163 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1733 | 51.6208 | 163.8106 | 16.267 | 19.7287 | 5.9162 | 163.8158 | 315.6843 | 235.0459 | 313.7123 | 208.7159
2012-10-31 10:10 | 24.087 | 335.3817 | 254.8127 | 333.3984 | 228.8171 | 85.8227 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1735 | 51.6229 | 163.8236 | 16.267 | 19.6916 | 5.9166 | 163.8288 | 315.6901 | 235.1211 | 313.7068 | 209.1255
2012-10-31 10:10 | 24.0825 | 335.3848 | 254.8472 | 333.4091 | 228.7418 | 85.825 | 0.014448 | 0.35912 | 0.005189 | 24.8563 | 3.1736 | 51.6248 | 163.8341 | 16.2672 | 19.7071 | 5.9168 | 163.8393 | 315.6777 | 235.1401 | 313.702 | 209.0347
2012-10-31 10:10 | 24.0847 | 335.3984 | 254.9158 | 333.4037 | 228.9524 | 85.8186 | 0.014445 | 0.35911 | 0.005187 | 24.8604 | 3.1735 | 51.625 | 163.834 | 16.2673 | 19.6933 | 5.9163 | 163.8392 | 315.7051 | 235.2225 | 313.7104 | 209.2591
2012-10-31 10:10 | 24.0967 | 335.4333 | 254.9512 | 333.4271 | 229.0666 | 85.8117 | 0.014455 | 0.35909 | 0.005191 | 24.8423 | 3.1735 | 51.6248 | 163.8334 | 16.2672 | 19.6892 | 5.9159 | 163.8386 | 315.7441 | 235.262 | 313.7379 | 209.3774
2012-10-31 10:10 | 24.087 | 335.3893 | 254.9142 | 333.4022 | 229.2573 | 85.8233 | 0.014442 | 0.35912 | 0.005186 | 24.8666 | 3.1735 | 51.6241 | 163.8296 | 16.2672 | 19.6555 | 5.9167 | 163.8348 | 315.7338 | 235.2587 | 313.7467 | 209.6018
2012-10-31 10:10 | 24.093 | 335.4448 | 254.9514 | 333.4196 | 229.397 | 85.8186 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1735 | 51.6237 | 163.8268 | 16.2672 | 19.6615 | 5.9163 | 163.832 | 315.7833 | 235.2899 | 313.7581 | 209.7355
2012-10-31 10:10 | 24.0952 | 335.4394 | 255.0199 | 333.4066 | 229.1633 | 85.8204 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1734 | 51.6227 | 163.8205 | 16.2672 | 19.6556 | 5.9165 | 163.8257 | 315.7838 | 235.3643 | 313.751 | 209.5077
2012-10-31 10:10 | 24.0997 | 335.4439 | 255.0322 | 333.4339 | 229.042 | 85.8238 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1733 | 51.6214 | 163.8114 | 16.2673 | 19.6361 | 5.9167 | 163.8166 | 315.8078 | 235.3961 | 313.7978 | 209.4059
2012-10-31 10:10 | 24.1042 | 335.4141 | 255.0718 | 333.4346 | 228.9483 | 85.8302 | 0.014445 | 0.35923 | 0.005189 | 24.8685 | 3.1732 | 51.6201 | 163.803 | 16.2673 | 19.6205 | 5.9171 | 163.8082 | 315.7936 | 235.4513 | 313.8141 | 209.3278
2012-10-31 10:10 | 24.0967 | 335.3952 | 255.0682 | 333.4271 | 228.5437 | 85.8094 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1732 | 51.6189 | 163.7951 | 16.2673 | 19.6371 | 5.9157 | 163.8003 | 315.7581 | 235.4311 | 313.79 | 208.9066
2012-10-31 10:10 | 24.1004 | 335.3913 | 254.9939 | 333.4156 | 228.6379 | 85.8227 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1731 | 51.6176 | 163.7879 | 16.2672 | 19.6328 | 5.9166 | 163.7931 | 315.7585 | 235.3611 | 313.7828 | 209.0051
2012-10-31 10:10 | 24.0982 | 335.4348 | 254.9995 | 333.4134 | 228.7182 | 85.8227 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.173 | 51.616 | 163.7794 | 16.2671 | 19.6506 | 5.9166 | 163.7846 | 315.7842 | 235.3489 | 313.7628 | 209.0676
2012-10-31 10:10 | 24.0885 | 335.4251 | 254.9742 | 333.4379 | 228.626 | 85.8233 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.173 | 51.615 | 163.7724 | 16.2672 | 19.6329 | 5.9167 | 163.7776 | 315.7922 | 235.3413 | 313.805 | 208.9931
2012-10-31 10:10 | 24.1072 | 335.4818 | 255.0124 | 333.4528 | 228.6368 | 85.8256 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1729 | 51.6135 | 163.7632 | 16.2671 | 19.6957 | 5.9168 | 163.7684 | 315.7861 | 235.3167 | 313.7571 | 208.9411
2012-10-31 10:10 | 24.1034 | 335.4209 | 254.9306 | 333.3805 | 228.6487 | 85.8221 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1728 | 51.6117 | 163.7531 | 16.2669 | 19.7 | 5.9166 | 163.7583 | 315.7209 | 235.2306 | 313.6805 | 208.9487
2012-10-31 10:10 | 24.1109 | 335.4437 | 254.9693 | 333.4489 | 228.8449 | 85.8221 | 0.014477 | 0.3593 | 0.005202 | 24.8185 | 3.1727 | 51.6105 | 163.7452 | 16.267 | 19.6994 | 5.9166 | 163.7504 | 315.7443 | 235.2699 | 313.7495 | 209.1455
2012-10-31 10:10 | 24.1117 | 335.4064 | 254.974 | 333.4497 | 228.7946 | 85.8198 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1727 | 51.6093 | 163.7383 | 16.2669 | 19.6721 | 5.9164 | 163.7435 | 315.7343 | 235.3019 | 313.7776 | 209.1225
2012-10-31 10:11 | 24.1117 | 335.4521 | 254.9974 | 333.4459 | 228.5391 | 85.829 | 0.014461 | 0.35921 | 0.005195 | 24.8399 | 3.1726 | 51.6079 | 163.73 | 16.2669 | 19.7283 | 5.9171 | 163.7352 | 315.7238 | 235.2691 | 313.7176 | 208.8108
2012-10-31 10:11 | 24.1109 | 335.4323 | 254.942 | 333.4527 | 228.6798 | 85.8134 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1725 | 51.6063 | 163.72 | 16.2668 | 19.7115 | 5.916 | 163.7252 | 315.7208 | 235.2305 | 313.7412 | 208.9683
2012-10-31 10:11 | 24.1221 | 335.4358 | 254.9766 | 333.4639 | 228.8325 | 85.8209 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1724 | 51.6049 | 163.7121 | 16.2668 | 19.7026 | 5.9165 | 163.7173 | 315.7332 | 235.274 | 313.7613 | 209.1299
2012-10-31 10:11 | 24.1289 | 335.4579 | 255.0068 | 333.4821 | 228.7568 | 85.8285 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1723 | 51.603 | 163.6996 | 16.2668 | 19.7054 | 5.917 | 163.7048 | 315.7525 | 235.3014 | 313.7767 | 209.0514
2012-10-31 10:11 | 24.1221 | 335.4891 | 255.0195 | 333.4563 | 228.8247 | 85.8204 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1722 | 51.6016 | 163.6904 | 16.2668 | 19.7146 | 5.9165 | 163.6956 | 315.7745 | 235.3049 | 313.7417 | 209.1101
2012-10-31 10:11 | 24.1281 | 335.4418 | 255.0216 | 333.4699 | 228.7127 | 85.8233 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1721 | 51.6004 | 163.6835 | 16.2668 | 19.6564 | 5.9167 | 163.6887 | 315.7854 | 235.3652 | 313.8135 | 209.0563
2012-10-31 10:11 | 24.1289 | 335.4579 | 255.038 | 333.4898 | 228.6939 | 85.8111 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1721 | 51.599 | 163.6755 | 16.2667 | 19.7054 | 5.9158 | 163.6807 | 315.7525 | 235.3326 | 313.7844 | 208.9885
2012-10-31 10:11 | 24.1221 | 335.4777 | 255.0039 | 333.4868 | 228.6871 | 85.8279 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1719 | 51.597 | 163.6627 | 16.2667 | 19.7066 | 5.917 | 163.6679 | 315.7711 | 235.2973 | 313.7802 | 208.9805
2012-10-31 10:11 | 24.1206 | 335.4305 | 255.0063 | 333.5271 | 228.548 | 85.8233 | 0.014477 | 0.35934 | 0.005202 | 24.8214 | 3.1719 | 51.5957 | 163.6551 | 16.2666 | 19.7011 | 5.9167 | 163.6603 | 315.7294 | 235.3052 | 313.826 | 208.8469
2012-10-31 10:11 | 24.1229 | 335.4404 | 254.993 | 333.5104 | 228.7547 | 85.8129 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1718 | 51.5946 | 163.6478 | 16.2666 | 19.6954 | 5.9159 | 163.653 | 315.745 | 235.2976 | 313.815 | 209.0593
2012-10-31 10:11 | 24.1214 | 335.4846 | 255.0071 | 333.5356 | 228.7689 | 85.8314 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1717 | 51.593 | 163.639 | 16.2665 | 19.722 | 5.9172 | 163.6442 | 315.7626 | 235.2851 | 313.8136 | 209.0469
2012-10-31 10:11 | 24.1199 | 335.4755 | 254.9744 | 333.5112 | 228.4451 | 85.829 | 0.014464 | 0.35934 | 0.005197 | 24.8438 | 3.1716 | 51.5913 | 163.6285 | 16.2665 | 19.7285 | 5.9171 | 163.6337 | 315.747 | 235.2459 | 313.7827 | 208.7166
2012-10-31 10:11 | 24.1139 | 335.4771 | 254.9528 | 333.5547 | 228.5609 | 85.8285 | 0.014448 | 0.35941 | 0.005193 | 24.8763 | 3.1715 | 51.5898 | 163.6194 | 16.2664 | 19.7064 | 5.917 | 163.6246 | 315.7707 | 235.2464 | 313.8483 | 208.8545
2012-10-31 10:11 | 24.1184 | 335.4778 | 254.9534 | 333.4983 | 228.8799 | 85.8129 | 0.014455 | 0.35941 | 0.005195 | 24.8643 | 3.1715 | 51.5889 | 163.613 | 16.2665 | 19.715 | 5.9159 | 163.6182 | 315.7628 | 235.2384 | 313.7833 | 209.1649
2012-10-31 10:11 | 24.1236 | 335.502 | 254.9781 | 333.5263 | 228.8497 | 85.8221 | 0.014474 | 0.35937 | 0.005202 | 24.8286 | 3.1714 | 51.5878 | 163.6072 | 16.2664 | 19.7362 | 5.9166 | 163.6125 | 315.7658 | 235.2419 | 313.7901 | 209.1135
2012-10-31 10:11 | 24.1221 | 335.4549 | 254.9922 | 333.5058 | 228.7893 | 85.8256 | 0.014461 | 0.35943 | 0.005198 | 24.8549 | 3.1714 | 51.5862 | 163.5986 | 16.2663 | 19.7146 | 5.9168 | 163.6038 | 315.7403 | 235.2776 | 313.7912 | 209.0747
2012-10-31 10:11 | 24.1311 | 335.4677 | 254.9973 | 333.4996 | 228.6528 | 85.8175 | 0.014477 | 0.35943 | 0.005203 | 24.8274 | 3.1713 | 51.5848 | 163.5902 | 16.2662 | 19.7036 | 5.9163 | 163.5954 | 315.7641 | 235.2937 | 313.796 | 208.9492
2012-10-31 10:11 | 24.1274 | 335.4678 | 254.9663 | 333.5187 | 228.8535 | 85.8198 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1712 | 51.584 | 163.5845 | 16.2663 | 19.748 | 5.9164 | 163.5897 | 315.7198 | 235.2183 | 313.7707 | 209.1055
2012-10-31 10:11 | 24.1244 | 335.4762 | 254.9945 | 333.5271 | 228.9095 | 85.8319 | 0.014458 | 0.35944 | 0.005197 | 24.861 | 3.1711 | 51.5827 | 163.5761 | 16.2663 | 19.7089 | 5.9173 | 163.5813 | 315.7673 | 235.2856 | 313.8182 | 209.2006
2012-10-31 10:11 | 24.1251 | 335.4655 | 255.0303 | 333.5164 | 228.9456 | 85.8308 | 0.014474 | 0.35937 | 0.005202 | 24.8286 | 3.1711 | 51.5815 | 163.5698 | 16.2661 | 19.6896 | 5.9172 | 163.575 | 315.7759 | 235.3407 | 313.8268 | 209.256
2012-10-31 10:11 | 24.1333 | 335.5346 | 255.0619 | 333.5056 | 228.7337 | 85.8308 | 0.014464 | 0.35941 | 0.005199 | 24.8488 | 3.171 | 51.5803 | 163.5615 | 16.2662 | 19.7459 | 5.9172 | 163.5667 | 315.7887 | 235.316 | 313.7597 | 208.9878
2012-10-31 10:12 | 24.1281 | 335.4647 | 255.0528 | 333.5232 | 228.5044 | 85.8221 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1662 | 51.4997 | 163.0604 | 16.2652 | 19.7688 | 5.9166 | 163.0656 | 315.6959 | 235.284 | 313.7544 | 208.7356
2012-10-31 10:12 | 24.1289 | 335.4388 | 255.0185 | 333.5126 | 228.5052 | 85.803 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1616 | 51.4168 | 162.5591 | 16.2629 | 19.7375 | 5.9153 | 162.5643 | 315.7013 | 235.281 | 313.7751 | 208.7677
2012-10-31 10:12 | 24.1274 | 335.4373 | 254.9702 | 333.4844 | 228.5155 | 85.8077 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1627 | 51.4363 | 162.6791 | 16.2633 | 19.7561 | 5.9156 | 162.6843 | 315.6812 | 235.2141 | 313.7283 | 208.7594
2012-10-31 10:12 | 24.1289 | 335.4008 | 254.9678 | 333.4936 | 228.7528 | 85.8077 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1631 | 51.4426 | 162.7164 | 16.2635 | 19.7816 | 5.9156 | 162.7216 | 315.6192 | 235.1862 | 313.712 | 208.9712
2012-10-31 10:12 | 24.1236 | 335.4107 | 254.9781 | 333.5073 | 229.3214 | 85.7973 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1634 | 51.4483 | 162.7519 | 16.2636 | 19.7803 | 5.9149 | 162.7571 | 315.6304 | 235.1978 | 313.727 | 209.5411
2012-10-31 10:12 | 24.1274 | 335.4145 | 255.1067 | 333.5073 | 229.789 | 85.8019 | 0.014439 | 0.35912 | 0.005185 | 24.8718 | 3.1637 | 51.4543 | 162.7885 | 16.2637 | 19.7561 | 5.9152 | 162.7937 | 315.6584 | 235.3506 | 313.7512 | 210.0329
2012-10-31 10:12 | 24.1199 | 335.388 | 255.2085 | 333.4503 | 228.9522 | 85.7944 | 0.014474 | 0.35908 | 0.005197 | 24.8086 | 3.1641 | 51.461 | 162.829 | 16.2639 | 19.7967 | 5.9147 | 162.8342 | 315.5913 | 235.4118 | 313.6536 | 209.1555
2012-10-31 10:12 | 24.1229 | 335.3795 | 255.071 | 333.4723 | 228.7862 | 85.8048 | 0.014448 | 0.35902 | 0.005187 | 24.8493 | 3.1645 | 51.4683 | 162.8731 | 16.2641 | 19.7716 | 5.9154 | 162.8783 | 315.6079 | 235.2994 | 313.7007 | 209.0146
2012-10-31 10:12 | 24.1146 | 335.3484 | 255.0549 | 333.4945 | 229.6033 | 85.7996 | 0.014439 | 0.35894 | 0.005183 | 24.8588 | 3.1695 | 51.5528 | 163.3959 | 16.2654 | 19.7593 | 5.915 | 163.4011 | 315.5891 | 235.2956 | 313.7352 | 209.844
2012-10-31 10:12 | 24.1131 | 335.4345 | 255.1393 | 333.4663 | 229.3109 | 85.8192 | 0.014439 | 0.35899 | 0.005184 | 24.8628 | 3.1733 | 51.6205 | 163.8078 | 16.2671 | 19.7458 | 5.9164 | 163.813 | 315.6887 | 235.3935 | 313.7205 | 209.5651
2012-10-31 10:12 | 24.1124 | 335.4414 | 255.1854 | 333.4542 | 229.1569 | 85.8169 | 0.01443 | 0.35896 | 0.00518 | 24.8763 | 3.1734 | 51.6215 | 163.813 | 16.2672 | 19.7772 | 5.9162 | 163.8182 | 315.6642 | 235.4082 | 313.677 | 209.3797
2012-10-31 10:12 | 24.1221 | 335.394 | 255.0936 | 333.4297 | 228.0541 | 85.8152 | 0.014452 | 0.35899 | 0.005188 | 24.8404 | 3.1735 | 51.6241 | 163.8299 | 16.2672 | 19.7628 | 5.9161 | 163.8351 | 315.6312 | 235.3308 | 313.6669 | 208.2913
2012-10-31 10:12 | 24.1191 | 335.4138 | 254.958 | 333.4305 | 228.0393 | 85.8262 | 0.014448 | 0.35909 | 0.005188 | 24.8543 | 3.1737 | 51.627 | 163.8462 | 16.2673 | 19.7638 | 5.9169 | 163.8514 | 315.65 | 235.1942 | 313.6667 | 208.2755
2012-10-31 10:12 | 24.1094 | 335.4193 | 254.8624 | 333.4512 | 228.698 | 85.8285 | 0.014448 | 0.35908 | 0.005188 | 24.8533 | 3.1736 | 51.6267 | 163.8446 | 16.2673 | 19.7621 | 5.917 | 163.8498 | 315.6572 | 235.1003 | 313.6891 | 208.9359
2012-10-31 10:12 | 24.1102 | 335.4049 | 254.8905 | 333.4101 | 228.8678 | 85.8244 | 0.014461 | 0.35917 | 0.005194 | 24.8369 | 3.1736 | 51.6261 | 163.841 | 16.2673 | 19.795 | 5.9167 | 163.8462 | 315.6099 | 235.0955 | 313.6151 | 209.0728
2012-10-31 10:12 | 24.1117 | 335.4292 | 254.8647 | 333.4193 | 228.8221 | 85.8302 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1736 | 51.6255 | 163.837 | 16.2673 | 19.7524 | 5.9171 | 163.8422 | 315.6768 | 235.1123 | 313.6669 | 209.0697
2012-10-31 10:12 | 24.1072 | 335.4057 | 254.8719 | 333.3995 | 228.7901 | 85.825 | 0.014458 | 0.3592 | 0.005193 | 24.8441 | 3.1735 | 51.6244 | 163.8296 | 16.2674 | 19.7599 | 5.9168 | 163.8348 | 315.6458 | 235.112 | 313.6396 | 209.0302
2012-10-31 10:12 | 24.1027 | 335.3974 | 254.965 | 333.4217 | 228.9271 | 85.8186 | 0.014458 | 0.35921 | 0.005193 | 24.8451 | 3.1734 | 51.6234 | 163.824 | 16.2673 | 19.7795 | 5.9163 | 163.8292 | 315.6179 | 235.1855 | 313.6422 | 209.1476
2012-10-31 10:12 | 24.1004 | 335.3951 | 254.9471 | 333.4041 | 228.9877 | 85.8279 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1734 | 51.6222 | 163.8173 | 16.2672 | 19.725 | 5.917 | 163.8225 | 315.6701 | 235.2221 | 313.6791 | 209.2627
2012-10-31 10:12 | 24.0952 | 335.348 | 254.9536 | 333.418 | 228.782 | 85.8354 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1733 | 51.621 | 163.8095 | 16.2672 | 19.768 | 5.9175 | 163.8147 | 315.58 | 235.1856 | 313.65 | 209.014
2012-10-31 10:12 | 24.1042 | 335.3723 | 254.9626 | 333.3927 | 228.7163 | 85.8279 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1732 | 51.62 | 163.8027 | 16.2673 | 19.773 | 5.917 | 163.8079 | 315.5993 | 235.1896 | 313.6197 | 208.9433
2012-10-31 10:12 | 24.1042 | 335.3761 | 254.9158 | 333.4041 | 228.453 | 85.8221 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1731 | 51.6183 | 163.7915 | 16.2673 | 19.781 | 5.9166 | 163.7967 | 315.5951 | 235.1348 | 313.6231 | 208.672
2012-10-31 10:12 | 24.0989 | 335.3441 | 254.9027 | 333.4217 | 228.5735 | 85.8221 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.173 | 51.6168 | 163.782 | 16.2673 | 19.7476 | 5.9166 | 163.7872 | 315.5965 | 235.1551 | 313.6741 | 208.8259
2012-10-31 10:13 | 24.0982 | 335.3358 | 254.8864 | 333.3791 | 228.6003 | 85.8412 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.173 | 51.6155 | 163.7734 | 16.2673 | 19.779 | 5.9179 | 163.7786 | 315.5568 | 235.1074 | 313.6001 | 208.8213
2012-10-31 10:13 | 24.1072 | 335.3829 | 254.9305 | 333.3919 | 228.7587 | 85.8262 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1729 | 51.6138 | 163.7646 | 16.2672 | 19.772 | 5.9169 | 163.7698 | 315.6109 | 235.1585 | 313.6199 | 208.9867
2012-10-31 10:13 | 24.1019 | 335.3509 | 254.9252 | 333.4247 | 228.5607 | 85.8262 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.1728 | 51.6127 | 163.7585 | 16.2671 | 19.7787 | 5.9169 | 163.7637 | 315.5722 | 235.1465 | 313.646 | 208.782
2012-10-31 10:13 | 24.1012 | 335.3655 | 254.8933 | 333.4278 | 228.8234 | 85.836 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.1727 | 51.6112 | 163.7487 | 16.2671 | 19.778 | 5.9175 | 163.7539 | 315.5875 | 235.1153 | 313.6498 | 209.0454
2012-10-31 10:13 | 24.093 | 335.3458 | 254.9358 | 333.4196 | 229.055 | 85.8302 | 0.01447 | 0.35925 | 0.005198 | 24.8275 | 3.1727 | 51.6101 | 163.7422 | 16.2671 | 19.7176 | 5.9171 | 163.7474 | 315.6282 | 235.2182 | 313.702 | 209.3374
2012-10-31 10:13 | 24.0825 | 335.3696 | 254.9409 | 333.4319 | 229.1428 | 85.8342 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1726 | 51.6085 | 163.7322 | 16.267 | 19.7473 | 5.9174 | 163.7373 | 315.6223 | 235.1936 | 313.6846 | 209.3955
2012-10-31 10:13 | 24.0885 | 335.3489 | 255.0366 | 333.4151 | 229.0269 | 85.8342 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1725 | 51.6072 | 163.7241 | 16.267 | 19.7813 | 5.9174 | 163.7293 | 315.5676 | 235.2553 | 313.6338 | 209.2456
2012-10-31 10:13 | 24.0832 | 335.3551 | 255.0196 | 333.4402 | 229.0216 | 85.8498 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1724 | 51.6057 | 163.715 | 16.267 | 19.748 | 5.9185 | 163.7202 | 315.6071 | 235.2716 | 313.6922 | 209.2736
2012-10-31 10:13 | 24.0862 | 335.3619 | 255.0655 | 333.4432 | 229.1701 | 85.8325 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.1724 | 51.6045 | 163.7086 | 16.2669 | 19.771 | 5.9173 | 163.7138 | 315.5909 | 235.2945 | 313.6722 | 209.3991
2012-10-31 10:13 | 24.0877 | 335.4014 | 255.1412 | 333.4295 | 229.3877 | 85.836 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1723 | 51.6034 | 163.702 | 16.2668 | 19.8046 | 5.9175 | 163.7071 | 315.5968 | 235.3366 | 313.6249 | 209.5831
2012-10-31 10:13 | 24.0773 | 335.3948 | 255.1815 | 333.4382 | 229.1965 | 85.836 | 0.014474 | 0.35933 | 0.005201 | 24.8256 | 3.1722 | 51.6016 | 163.6913 | 16.2667 | 19.7942 | 5.9175 | 163.6966 | 315.6006 | 235.3873 | 313.644 | 209.4023
2012-10-31 10:13 | 24.078 | 335.3955 | 255.1471 | 333.4312 | 229.323 | 85.84 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1721 | 51.6 | 163.6819 | 16.2667 | 19.831 | 5.9178 | 163.6871 | 315.5645 | 235.3161 | 313.6002 | 209.492
2012-10-31 10:13 | 24.0877 | 335.3938 | 255.2114 | 333.4371 | 229.203 | 85.8481 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.172 | 51.598 | 163.6697 | 16.2667 | 19.8126 | 5.9184 | 163.6748 | 315.5812 | 235.3988 | 313.6245 | 209.3904
2012-10-31 10:13 | 24.0817 | 335.3992 | 255.221 | 333.4844 | 228.9218 | 85.8267 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1719 | 51.597 | 163.6626 | 16.2667 | 19.8187 | 5.9169 | 163.6678 | 315.5805 | 235.4023 | 313.6657 | 209.1031
2012-10-31 10:13 | 24.0645 | 335.4468 | 255.2155 | 333.4139 | 228.94 | 85.8423 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1719 | 51.596 | 163.6566 | 16.2666 | 19.8095 | 5.918 | 163.6618 | 315.6373 | 235.406 | 313.6044 | 209.1305
2012-10-31 10:13 | 24.0735 | 335.4367 | 255.1738 | 333.4382 | 228.9372 | 85.8319 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1718 | 51.5949 | 163.6504 | 16.2666 | 19.8425 | 5.9173 | 163.6556 | 315.5942 | 235.3313 | 313.5957 | 209.0947
2012-10-31 10:13 | 24.075 | 335.442 | 255.187 | 333.4206 | 228.7736 | 85.8354 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1717 | 51.5933 | 163.6394 | 16.2667 | 19.8039 | 5.9175 | 163.6446 | 315.6381 | 235.3831 | 313.6167 | 208.9697
2012-10-31 10:13 | 24.084 | 335.4548 | 255.1726 | 333.441 | 228.7394 | 85.8406 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1717 | 51.5921 | 163.6332 | 16.2666 | 19.821 | 5.9179 | 163.6384 | 315.6338 | 235.3516 | 313.62 | 208.9184
2012-10-31 10:13 | 24.0802 | 335.4739 | 255.1415 | 333.4753 | 228.8692 | 85.8435 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1716 | 51.5905 | 163.6236 | 16.2665 | 19.8533 | 5.9181 | 163.6288 | 315.6206 | 235.2882 | 313.622 | 209.0159
2012-10-31 10:13 | 24.0728 | 335.4322 | 255.1341 | 333.4641 | 229.0702 | 85.836 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1715 | 51.5895 | 163.6177 | 16.2664 | 19.8098 | 5.9175 | 163.6229 | 315.6224 | 235.3243 | 313.6543 | 209.2604
2012-10-31 10:13 | 24.0787 | 335.4381 | 255.1556 | 333.4738 | 229.2254 | 85.8342 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1715 | 51.5884 | 163.6106 | 16.2665 | 19.7996 | 5.9174 | 163.6158 | 315.6385 | 235.356 | 313.6742 | 209.4258
2012-10-31 10:13 | 24.0765 | 335.4664 | 255.1885 | 333.4107 | 229.4394 | 85.8354 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1714 | 51.5874 | 163.6048 | 16.2664 | 19.7533 | 5.9175 | 163.61 | 315.7131 | 235.4352 | 313.6574 | 209.6861
2012-10-31 10:14 | 24.0817 | 335.4563 | 255.2756 | 333.454 | 229.3503 | 85.8423 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1713 | 51.5861 | 163.5966 | 16.2664 | 19.8227 | 5.918 | 163.6018 | 315.6336 | 235.4529 | 313.6313 | 209.5276
2012-10-31 10:14 | 24.0668 | 335.4338 | 255.3075 | 333.4543 | 229.3 | 85.8354 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1712 | 51.5844 | 163.5866 | 16.2663 | 19.7396 | 5.9175 | 163.5918 | 315.6942 | 235.5679 | 313.7147 | 209.5604
2012-10-31 10:14 | 24.0713 | 335.4802 | 255.3042 | 333.4702 | 229.3949 | 85.8366 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1711 | 51.5827 | 163.5763 | 16.2663 | 19.7481 | 5.9176 | 163.5814 | 315.7321 | 235.5561 | 313.7221 | 209.6468
2012-10-31 10:14 | 24.069 | 335.5045 | 255.3878 | 333.4755 | 229.2865 | 85.8325 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1711 | 51.5814 | 163.5686 | 16.2662 | 19.7578 | 5.9173 | 163.5738 | 315.7467 | 235.63 | 313.7177 | 209.5287
2012-10-31 10:14 | 24.0675 | 335.5069 | 255.3395 | 333.4588 | 229.171 | 85.8429 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.171 | 51.5801 | 163.5609 | 16.2662 | 19.7323 | 5.918 | 163.5661 | 315.7746 | 235.6072 | 313.7265 | 209.4387
2012-10-31 10:14 | 24.0713 | 335.5183 | 255.355 | 333.5007 | 228.766 | 85.847 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.171 | 51.5795 | 163.5583 | 16.266 | 19.7481 | 5.9183 | 163.5635 | 315.7702 | 235.6069 | 313.7526 | 209.0179
2012-10-31 10:14 | 24.0698 | 335.4977 | 255.2793 | 333.4878 | 229.193 | 85.8296 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1635 | 51.4526 | 162.773 | 16.2642 | 19.7466 | 5.9171 | 162.7782 | 315.7511 | 235.5327 | 313.7412 | 209.4464
2012-10-31 10:14 | 24.066 | 335.4977 | 255.2911 | 333.5182 | 229.366 | 85.8105 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1622 | 51.4279 | 162.6276 | 16.2631 | 19.7508 | 5.9158 | 162.6328 | 315.7469 | 235.5403 | 313.7674 | 209.6152
2012-10-31 10:14 | 24.0743 | 335.5175 | 255.3189 | 333.5037 | 229.5394 | 85.8186 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1628 | 51.437 | 162.6833 | 16.2633 | 19.7832 | 5.9163 | 162.6885 | 315.7343 | 235.5357 | 313.7205 | 209.7562
2012-10-31 10:14 | 24.0668 | 335.4871 | 255.3192 | 333.481 | 229.245 | 85.8221 | 0.014445 | 0.35908 | 0.005187 | 24.8584 | 3.1631 | 51.443 | 162.7193 | 16.2635 | 19.7596 | 5.9166 | 162.7245 | 315.7275 | 235.5596 | 313.7214 | 209.4854
2012-10-31 10:14 | 24.0645 | 335.4772 | 255.3209 | 333.5015 | 229.734 | 85.8105 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1634 | 51.4493 | 162.7569 | 16.2637 | 19.7493 | 5.9158 | 162.7621 | 315.7279 | 235.5716 | 313.7522 | 209.9847
2012-10-31 10:14 | 24.0705 | 335.4566 | 255.4322 | 333.4885 | 230.1605 | 85.8129 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1638 | 51.4561 | 162.7983 | 16.2639 | 19.7433 | 5.9159 | 162.8035 | 315.7133 | 235.6889 | 313.7452 | 210.4172
2012-10-31 10:14 | 24.0593 | 335.5215 | 255.5341 | 333.4735 | 230.2711 | 85.8169 | 0.014426 | 0.35899 | 0.005179 | 24.8852 | 3.1643 | 51.4638 | 162.8455 | 16.264 | 19.7241 | 5.9162 | 162.8507 | 315.7974 | 235.81 | 313.7494 | 210.547
2012-10-31 10:14 | 24.063 | 335.5024 | 255.6392 | 333.4924 | 230.2002 | 85.814 | 0.014445 | 0.35895 | 0.005185 | 24.8494 | 3.1648 | 51.4722 | 162.8979 | 16.2641 | 19.7237 | 5.916 | 162.903 | 315.7787 | 235.9155 | 313.7687 | 210.4765
2012-10-31 10:14 | 24.0586 | 335.498 | 255.6231 | 333.4423 | 229.5827 | 85.8181 | 0.014442 | 0.35896 | 0.005184 | 24.8556 | 3.1729 | 51.6126 | 163.7626 | 16.2666 | 19.7554 | 5.9163 | 163.7678 | 315.7426 | 235.8677 | 313.6869 | 209.8273
2012-10-31 10:14 | 24.0608 | 335.5572 | 255.5473 | 333.4826 | 229.5495 | 85.8267 | 0.014442 | 0.35901 | 0.005185 | 24.8586 | 3.1734 | 51.6228 | 163.8206 | 16.2673 | 19.7536 | 5.9169 | 163.8258 | 315.8036 | 235.7937 | 313.729 | 209.7959
2012-10-31 10:14 | 24.0473 | 335.5057 | 255.565 | 333.4805 | 229.76 | 85.8296 | 0.014448 | 0.35899 | 0.005187 | 24.8473 | 3.1735 | 51.6247 | 163.8335 | 16.2672 | 19.704 | 5.9171 | 163.8387 | 315.8017 | 235.861 | 313.7765 | 210.056
2012-10-31 10:14 | 24.0354 | 335.5623 | 255.5258 | 333.4039 | 229.6852 | 85.8406 | 0.014442 | 0.35898 | 0.005184 | 24.8566 | 3.1736 | 51.6259 | 163.8395 | 16.2673 | 19.7403 | 5.9179 | 163.8447 | 315.822 | 235.7855 | 313.6636 | 209.9449
2012-10-31 10:14 | 24.0428 | 335.5545 | 255.5488 | 333.4722 | 229.2092 | 85.8348 | 0.014448 | 0.35909 | 0.005188 | 24.8543 | 3.1736 | 51.6259 | 163.8386 | 16.2674 | 19.7637 | 5.9175 | 163.8438 | 315.7908 | 235.7851 | 313.7085 | 209.4455
2012-10-31 10:14 | 24.0443 | 335.5446 | 255.5269 | 333.4813 | 229.6627 | 85.8429 | 0.014458 | 0.35912 | 0.005192 | 24.8391 | 3.1736 | 51.6257 | 163.8377 | 16.2674 | 19.7452 | 5.918 | 163.8429 | 315.7994 | 235.7817 | 313.7361 | 209.9175
2012-10-31 10:14 | 24.0361 | 335.5592 | 255.5265 | 333.4312 | 229.5169 | 85.8406 | 0.014436 | 0.35914 | 0.005185 | 24.8779 | 3.1735 | 51.6252 | 163.834 | 16.2674 | 19.757 | 5.9179 | 163.8392 | 315.8022 | 235.7695 | 313.6742 | 209.7599
2012-10-31 10:15 | 24.0354 | 335.5509 | 255.4283 | 333.4648 | 228.8991 | 85.847 | 0.014442 | 0.35921 | 0.005188 | 24.8726 | 3.1734 | 51.6235 | 163.8234 | 16.2674 | 19.7443 | 5.9183 | 163.8285 | 315.8066 | 235.684 | 313.7205 | 209.1548
2012-10-31 10:15 | 24.0174 | 335.5519 | 255.2738 | 333.462 | 229.3253 | 85.8418 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1733 | 51.621 | 163.8081 | 16.2674 | 19.7343 | 5.9179 | 163.8133 | 315.8176 | 235.5395 | 313.7277 | 209.591
2012-10-31 10:15 | 24.0256 | 335.5335 | 255.3561 | 333.4664 | 229.5497 | 85.8493 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1732 | 51.6186 | 163.794 | 16.2672 | 19.7505 | 5.9185 | 163.7992 | 315.783 | 235.6056 | 313.7159 | 209.7992
2012-10-31 10:15 | 24.0189 | 335.542 | 255.4079 | 333.5016 | 229.3307 | 85.8452 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.173 | 51.6162 | 163.7784 | 16.2673 | 19.7037 | 5.9182 | 163.7836 | 315.8383 | 235.7042 | 313.7979 | 209.627
2012-10-31 10:15 | 24.0167 | 335.5474 | 255.394 | 333.5222 | 229.2539 | 85.8446 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1729 | 51.6148 | 163.7707 | 16.2672 | 19.7015 | 5.9181 | 163.7759 | 315.8459 | 235.6925 | 313.8207 | 209.5524
2012-10-31 10:15 | 24.0107 | 335.53 | 255.3841 | 333.4896 | 229.3029 | 85.8493 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1729 | 51.6134 | 163.7622 | 16.2672 | 19.7196 | 5.9185 | 163.7674 | 315.8104 | 235.6645 | 313.77 | 209.5833
2012-10-31 10:15 | 24.0107 | 335.5833 | 255.4231 | 333.5048 | 229.3147 | 85.8464 | 0.014442 | 0.35928 | 0.005189 | 24.8776 | 3.1728 | 51.6121 | 163.7543 | 16.2671 | 19.7998 | 5.9183 | 163.7595 | 315.7835 | 235.6233 | 313.705 | 209.5149
2012-10-31 10:15 | 24.0047 | 335.5468 | 255.3976 | 333.4645 | 229.2615 | 85.8458 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1727 | 51.6103 | 163.7432 | 16.2671 | 19.7296 | 5.9182 | 163.7484 | 315.8172 | 235.668 | 313.7349 | 209.5319
2012-10-31 10:15 | 24.0092 | 335.5627 | 255.3982 | 333.5033 | 229.3682 | 85.8487 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1726 | 51.6089 | 163.7347 | 16.267 | 19.7221 | 5.9184 | 163.7399 | 315.8406 | 235.6761 | 313.7812 | 209.6461
2012-10-31 10:15 | 24.0107 | 335.5528 | 255.3841 | 333.52 | 229.2007 | 85.8539 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1725 | 51.6062 | 163.7188 | 16.2669 | 19.7276 | 5.9188 | 163.724 | 315.8252 | 235.6565 | 313.7924 | 209.4731
2012-10-31 10:15 | 24.0144 | 335.5603 | 255.3605 | 333.5961 | 229.224 | 85.8458 | 0.014445 | 0.35937 | 0.005191 | 24.8784 | 3.1723 | 51.6035 | 163.7027 | 16.2668 | 19.7915 | 5.9182 | 163.7079 | 315.7688 | 235.569 | 313.8046 | 209.4325
2012-10-31 10:15 | 24.0137 | 335.5596 | 255.4183 | 333.5306 | 229.2076 | 85.8574 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1723 | 51.6025 | 163.6969 | 16.2668 | 19.7346 | 5.919 | 163.7021 | 315.825 | 235.6837 | 313.796 | 209.473
2012-10-31 10:15 | 24.0084 | 335.5429 | 255.3857 | 333.5748 | 228.9625 | 85.8539 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1722 | 51.601 | 163.687 | 16.2668 | 19.7855 | 5.9188 | 163.6922 | 315.7574 | 235.6002 | 313.7893 | 209.177
2012-10-31 10:15 | 24.0137 | 335.5444 | 255.3598 | 333.5611 | 229.2351 | 85.8418 | 0.014464 | 0.3594 | 0.005198 | 24.8478 | 3.1721 | 51.5991 | 163.6754 | 16.2667 | 19.7627 | 5.9179 | 163.6806 | 315.7817 | 235.5971 | 313.7984 | 209.4724
2012-10-31 10:15 | 24.0152 | 335.5421 | 255.3769 | 333.555 | 229.3742 | 85.8522 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.172 | 51.598 | 163.669 | 16.2667 | 19.7562 | 5.9187 | 163.6742 | 315.7859 | 235.6207 | 313.7988 | 209.618
2012-10-31 10:15 | 24.0197 | 335.5542 | 255.4165 | 333.5595 | 229.2647 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1719 | 51.5969 | 163.6622 | 16.2667 | 19.7246 | 5.9183 | 163.6674 | 315.8296 | 235.6919 | 313.8349 | 209.5401
2012-10-31 10:15 | 24.0167 | 335.5512 | 255.4525 | 333.5831 | 229.0691 | 85.8487 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1719 | 51.5958 | 163.6551 | 16.2667 | 19.7496 | 5.9184 | 163.6603 | 315.8016 | 235.7029 | 313.8335 | 209.3195
2012-10-31 10:15 | 24.0167 | 335.5093 | 255.3823 | 333.5451 | 229.0888 | 85.8614 | 0.014474 | 0.35933 | 0.005201 | 24.8256 | 3.1718 | 51.595 | 163.6501 | 16.2667 | 19.7577 | 5.9193 | 163.6553 | 315.7516 | 235.6246 | 313.7874 | 209.3311
2012-10-31 10:16 | 24.0256 | 335.5259 | 255.3639 | 333.5806 | 229.0701 | 85.8522 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1717 | 51.5938 | 163.6421 | 16.2667 | 19.7064 | 5.9187 | 163.6473 | 315.8195 | 235.6575 | 313.8742 | 209.3637
2012-10-31 10:16 | 24.0294 | 335.5525 | 255.3404 | 333.5463 | 228.9049 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1717 | 51.5924 | 163.6336 | 16.2667 | 19.7423 | 5.9188 | 163.6388 | 315.8102 | 235.5981 | 313.804 | 209.1626
2012-10-31 10:16 | 24.0309 | 335.5235 | 255.3029 | 333.605 | 228.8907 | 85.8481 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1716 | 51.591 | 163.6251 | 16.2666 | 19.7157 | 5.9184 | 163.6303 | 315.8078 | 235.5872 | 313.8893 | 209.175
2012-10-31 10:16 | 24.0249 | 335.5023 | 255.2578 | 333.5571 | 228.9161 | 85.8498 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1715 | 51.5901 | 163.6198 | 16.2666 | 19.6856 | 5.9185 | 163.625 | 315.8167 | 235.5722 | 313.8715 | 209.2305
2012-10-31 10:16 | 24.0324 | 335.5174 | 255.2302 | 333.5874 | 229.1831 | 85.8435 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1715 | 51.5884 | 163.611 | 16.2664 | 19.7012 | 5.9181 | 163.6162 | 315.8162 | 235.529 | 313.8862 | 209.4819
2012-10-31 10:16 | 24.0406 | 335.537 | 255.3009 | 333.588 | 229.3917 | 85.8504 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1713 | 51.5864 | 163.5981 | 16.2664 | 19.7134 | 5.9185 | 163.6033 | 315.8236 | 235.5875 | 313.8746 | 209.6783
2012-10-31 10:16 | 24.0361 | 335.5782 | 255.3276 | 333.5683 | 229.5759 | 85.855 | 0.014442 | 0.35933 | 0.005189 | 24.8806 | 3.1713 | 51.5853 | 163.5911 | 16.2664 | 19.6848 | 5.9188 | 163.5963 | 315.8934 | 235.6428 | 313.8835 | 209.8911
2012-10-31 10:16 | 24.0376 | 335.496 | 255.3603 | 333.5812 | 229.5342 | 85.8435 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1712 | 51.584 | 163.5822 | 16.2665 | 19.6382 | 5.9181 | 163.5874 | 315.8578 | 235.7221 | 313.943 | 209.896
2012-10-31 10:16 | 24.0458 | 335.5308 | 255.3958 | 333.6008 | 229.4441 | 85.855 | 0.014439 | 0.3593 | 0.005188 | 24.8838 | 3.1711 | 51.5827 | 163.5744 | 16.2665 | 19.6544 | 5.9188 | 163.5796 | 315.8764 | 235.7414 | 313.9464 | 209.7897
2012-10-31 10:16 | 24.0443 | 335.5598 | 255.3943 | 333.5803 | 229.2697 | 85.8446 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1711 | 51.5819 | 163.5705 | 16.2664 | 19.7211 | 5.9181 | 163.5757 | 315.8387 | 235.6732 | 313.8592 | 209.5486
2012-10-31 10:16 | 24.0391 | 335.5394 | 255.3969 | 333.5637 | 229.0954 | 85.851 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.171 | 51.5807 | 163.5624 | 16.2664 | 19.6798 | 5.9186 | 163.5676 | 315.8596 | 235.7171 | 313.8839 | 209.4156
2012-10-31 10:16 | 24.0473 | 335.5514 | 255.3739 | 333.5909 | 228.8757 | 85.8487 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1709 | 51.5794 | 163.5554 | 16.2663 | 19.6719 | 5.9184 | 163.5606 | 315.8795 | 235.702 | 313.919 | 209.2038
2012-10-31 10:16 | 24.0511 | 335.5552 | 255.327 | 333.5909 | 228.6593 | 85.8406 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1615 | 51.4184 | 162.5613 | 16.2637 | 19.6798 | 5.9179 | 162.5664 | 315.8754 | 235.6472 | 313.9111 | 208.9795
2012-10-31 10:16 | 24.0511 | 335.5247 | 255.2333 | 333.5909 | 228.7144 | 85.8238 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1624 | 51.4307 | 162.6432 | 16.2633 | 19.6918 | 5.9167 | 162.6484 | 315.8329 | 235.5415 | 313.8991 | 209.0226
2012-10-31 10:16 | 24.0541 | 335.5201 | 255.2129 | 333.5939 | 228.906 | 85.8319 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1628 | 51.4381 | 162.6889 | 16.2634 | 19.6787 | 5.9173 | 162.6941 | 315.8414 | 235.5342 | 313.9152 | 209.2273
2012-10-31 10:16 | 24.0533 | 335.5193 | 255.1926 | 333.5969 | 228.807 | 85.8215 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1632 | 51.4441 | 162.7257 | 16.2636 | 19.686 | 5.9165 | 162.7309 | 315.8333 | 235.5066 | 313.9109 | 209.121
2012-10-31 10:16 | 24.0511 | 335.4866 | 255.167 | 333.5642 | 228.7222 | 85.8377 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1635 | 51.4499 | 162.7611 | 16.2637 | 19.6798 | 5.9177 | 162.7663 | 315.8068 | 235.4872 | 313.8844 | 209.0424
2012-10-31 10:16 | 24.063 | 335.5062 | 255.1477 | 333.6104 | 228.4432 | 85.825 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1639 | 51.4563 | 162.8004 | 16.2638 | 19.6876 | 5.9168 | 162.8056 | 315.8186 | 235.4601 | 313.9228 | 208.7556
2012-10-31 10:16 | 24.0593 | 335.4758 | 255.1479 | 333.5648 | 228.923 | 85.8175 | 0.014458 | 0.35909 | 0.005192 | 24.8371 | 3.1643 | 51.4642 | 162.8491 | 16.2639 | 19.688 | 5.9163 | 162.8542 | 315.7878 | 235.4599 | 313.8768 | 209.235
2012-10-31 10:16 | 24.063 | 335.5138 | 255.1204 | 333.5533 | 228.5454 | 85.8267 | 0.014445 | 0.35905 | 0.005186 | 24.8564 | 3.1648 | 51.4724 | 162.8985 | 16.2642 | 19.6676 | 5.9169 | 162.9037 | 315.8462 | 235.4528 | 313.8857 | 208.8778
2012-10-31 10:16 | 24.0638 | 335.4727 | 255.0705 | 333.5769 | 228.2514 | 85.8262 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1722 | 51.5998 | 163.685 | 16.2662 | 19.6884 | 5.9169 | 163.6901 | 315.7843 | 235.3821 | 313.8885 | 208.563
2012-10-31 10:16 | 24.0653 | 335.4818 | 254.9744 | 333.5137 | 228.3865 | 85.84 | 0.01443 | 0.35907 | 0.005181 | 24.8833 | 3.1734 | 51.6227 | 163.8218 | 16.2671 | 19.718 | 5.9178 | 163.827 | 315.7638 | 235.2564 | 313.7957 | 208.6685
2012-10-31 10:16 | 24.0593 | 335.5177 | 254.8826 | 333.5039 | 228.2429 | 85.8354 | 0.014442 | 0.35907 | 0.005186 | 24.8626 | 3.1735 | 51.6245 | 163.8324 | 16.2672 | 19.716 | 5.9175 | 163.8376 | 315.8017 | 235.1666 | 313.7879 | 208.5269
2012-10-31 10:17 | 24.0683 | 335.5229 | 254.8447 | 333.5624 | 228.5979 | 85.8458 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1736 | 51.6255 | 163.8377 | 16.2673 | 19.697 | 5.9182 | 163.8429 | 315.8259 | 235.1477 | 313.8654 | 208.9009
2012-10-31 10:17 | 24.0705 | 335.506 | 254.8391 | 333.5303 | 228.9539 | 85.8481 | 0.014439 | 0.35915 | 0.005186 | 24.8738 | 3.1736 | 51.6253 | 163.8368 | 16.2672 | 19.6951 | 5.9184 | 163.842 | 315.8109 | 235.144 | 313.8352 | 209.2588
2012-10-31 10:17 | 24.063 | 335.5328 | 254.8941 | 333.4924 | 228.7145 | 85.8423 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1735 | 51.6245 | 163.8302 | 16.2674 | 19.6756 | 5.918 | 163.8354 | 315.8572 | 235.2185 | 313.8168 | 209.0389
2012-10-31 10:17 | 24.06 | 335.4841 | 254.9067 | 333.497 | 228.6053 | 85.8493 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.1734 | 51.6236 | 163.8246 | 16.2674 | 19.6766 | 5.9185 | 163.8298 | 315.8075 | 235.2301 | 313.8204 | 208.9287
2012-10-31 10:17 | 24.0668 | 335.529 | 254.9291 | 333.5228 | 228.7812 | 85.8441 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1734 | 51.6226 | 163.8176 | 16.2674 | 19.6634 | 5.9181 | 163.8228 | 315.8656 | 235.2657 | 313.8594 | 209.1178
2012-10-31 10:17 | 24.0705 | 335.5175 | 254.9718 | 333.5227 | 228.8949 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1733 | 51.622 | 163.814 | 16.2674 | 19.6911 | 5.9187 | 163.8192 | 315.8264 | 235.2807 | 313.8316 | 209.2038
2012-10-31 10:17 | 24.0698 | 335.4977 | 254.975 | 333.5068 | 228.8942 | 85.8504 | 0.014442 | 0.35931 | 0.005189 | 24.8796 | 3.1732 | 51.6205 | 163.8041 | 16.2674 | 19.7105 | 5.9185 | 163.8093 | 315.7872 | 235.2645 | 313.7963 | 209.1837
2012-10-31 10:17 | 24.0623 | 335.4978 | 255.0065 | 333.4955 | 228.7688 | 85.8522 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1732 | 51.6194 | 163.7982 | 16.2674 | 19.707 | 5.9187 | 163.8034 | 315.7908 | 235.2995 | 313.7885 | 209.0618
2012-10-31 10:17 | 24.069 | 335.4855 | 255.0327 | 333.5326 | 228.7205 | 85.8493 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1731 | 51.618 | 163.7896 | 16.2673 | 19.6977 | 5.9185 | 163.7948 | 315.7878 | 235.335 | 313.8349 | 209.0228
2012-10-31 10:17 | 24.069 | 335.4551 | 255.0054 | 333.5212 | 228.9602 | 85.8678 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1731 | 51.6172 | 163.7849 | 16.2673 | 19.6656 | 5.9197 | 163.7901 | 315.7895 | 235.3398 | 313.8556 | 209.2946
2012-10-31 10:17 | 24.066 | 335.4711 | 255.0688 | 333.5144 | 228.9101 | 85.8585 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.173 | 51.6157 | 163.7755 | 16.2672 | 19.6906 | 5.9191 | 163.7807 | 315.7805 | 235.3782 | 313.8238 | 209.2195
2012-10-31 10:17 | 24.0645 | 335.462 | 255.0907 | 333.4977 | 229.0776 | 85.8626 | 0.014455 | 0.35938 | 0.005195 | 24.8623 | 3.1729 | 51.6142 | 163.7657 | 16.2673 | 19.7052 | 5.9194 | 163.7709 | 315.7568 | 235.3855 | 313.7925 | 209.3724
2012-10-31 10:17 | 24.066 | 335.4749 | 255.1234 | 333.5487 | 229.0162 | 85.8516 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1728 | 51.6126 | 163.7558 | 16.2672 | 19.6746 | 5.9186 | 163.761 | 315.8003 | 235.4488 | 313.8741 | 209.3416
2012-10-31 10:17 | 24.0668 | 335.4414 | 255.1476 | 333.4848 | 228.903 | 85.8724 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1727 | 51.6111 | 163.747 | 16.2672 | 19.7035 | 5.92 | 163.7522 | 315.7379 | 235.4441 | 313.7813 | 209.1995
2012-10-31 10:17 | 24.0668 | 335.4338 | 255.1203 | 333.5533 | 229.1113 | 85.8545 | 0.014436 | 0.35931 | 0.005187 | 24.8899 | 3.1726 | 51.6097 | 163.7393 | 16.2671 | 19.6995 | 5.9188 | 163.7444 | 315.7343 | 235.4208 | 313.8538 | 209.4118
2012-10-31 10:17 | 24.066 | 335.4216 | 255.2092 | 333.522 | 229.1616 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1725 | 51.6079 | 163.7281 | 16.2671 | 19.7308 | 5.9189 | 163.7333 | 315.6908 | 235.4784 | 313.7912 | 209.4308
2012-10-31 10:17 | 24.063 | 335.4567 | 255.2569 | 333.5457 | 229.2333 | 85.8649 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1725 | 51.6064 | 163.7189 | 16.267 | 19.6917 | 5.9195 | 163.7241 | 315.765 | 235.5652 | 313.854 | 209.5416
2012-10-31 10:17 | 24.0608 | 335.4316 | 255.2586 | 333.5206 | 229.0071 | 85.8683 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1724 | 51.605 | 163.7107 | 16.267 | 19.7376 | 5.9198 | 163.7159 | 315.694 | 235.521 | 313.783 | 209.2695
2012-10-31 10:17 | 24.06 | 335.4042 | 255.2071 | 333.5655 | 229.0023 | 85.8545 | 0.014445 | 0.35937 | 0.005191 | 24.8784 | 3.1723 | 51.6041 | 163.7052 | 16.2669 | 19.6766 | 5.9188 | 163.7104 | 315.7276 | 235.5305 | 313.8889 | 209.3257
2012-10-31 10:17 | 24.0645 | 335.4429 | 255.2311 | 333.5472 | 228.9675 | 85.8608 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1723 | 51.603 | 163.6984 | 16.2669 | 19.7172 | 5.9192 | 163.7036 | 315.7257 | 235.5139 | 313.83 | 209.2503
2012-10-31 10:17 | 24.0615 | 335.4361 | 255.2086 | 333.529 | 228.7405 | 85.8672 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1722 | 51.6016 | 163.6891 | 16.2669 | 19.6781 | 5.9197 | 163.6942 | 315.758 | 235.5305 | 313.8509 | 209.0624
2012-10-31 10:18 | 24.0698 | 335.4254 | 255.1623 | 333.5791 | 228.8038 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.1721 | 51.5997 | 163.6781 | 16.2669 | 19.6985 | 5.9183 | 163.6833 | 315.7269 | 235.4638 | 313.8806 | 209.1053
2012-10-31 10:18 | 24.0645 | 335.4163 | 255.1999 | 333.57 | 229.0108 | 85.8562 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.172 | 51.5986 | 163.672 | 16.2668 | 19.6891 | 5.9189 | 163.6772 | 315.7272 | 235.5108 | 313.8809 | 209.3217
2012-10-31 10:18 | 24.0668 | 335.411 | 255.171 | 333.5609 | 228.7065 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1719 | 51.5961 | 163.6564 | 16.2668 | 19.6674 | 5.9189 | 163.6616 | 315.7436 | 235.5036 | 313.8935 | 209.0391
2012-10-31 10:18 | 24.075 | 335.4078 | 255.1207 | 333.5843 | 228.6518 | 85.8568 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1717 | 51.5936 | 163.6415 | 16.2666 | 19.6756 | 5.919 | 163.6467 | 315.7322 | 235.4451 | 313.9087 | 208.9762
2012-10-31 10:18 | 24.0795 | 335.4313 | 255.1096 | 333.5774 | 228.8961 | 85.8643 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1717 | 51.5924 | 163.6355 | 16.2665 | 19.6881 | 5.9195 | 163.6407 | 315.7432 | 235.4215 | 313.8893 | 209.208
2012-10-31 10:18 | 24.0758 | 335.401 | 255.1371 | 333.5775 | 228.8452 | 85.8522 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1716 | 51.591 | 163.6271 | 16.2665 | 19.6643 | 5.9187 | 163.6323 | 315.7367 | 235.4728 | 313.9132 | 209.1809
2012-10-31 10:18 | 24.0817 | 335.4373 | 255.1313 | 333.5758 | 228.9454 | 85.8614 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1716 | 51.5901 | 163.6215 | 16.2664 | 19.6823 | 5.9193 | 163.6267 | 315.755 | 235.449 | 313.8935 | 209.2631
2012-10-31 10:18 | 24.0765 | 335.4397 | 255.1222 | 333.5592 | 229.0542 | 85.8556 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1715 | 51.5886 | 163.6131 | 16.2663 | 19.7011 | 5.9189 | 163.6183 | 315.7386 | 235.4211 | 313.8581 | 209.3531
2012-10-31 10:18 | 24.078 | 335.4374 | 255.0886 | 333.5797 | 228.9299 | 85.8539 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1714 | 51.5874 | 163.6053 | 16.2664 | 19.6826 | 5.9188 | 163.6105 | 315.7548 | 235.406 | 313.8971 | 209.2473
2012-10-31 10:18 | 24.0825 | 335.4533 | 255.1087 | 333.5576 | 228.8362 | 85.8435 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1713 | 51.5863 | 163.5979 | 16.2664 | 19.6791 | 5.9181 | 163.6031 | 315.7742 | 235.4296 | 313.8785 | 209.1571
2012-10-31 10:18 | 24.0817 | 335.4259 | 255.0962 | 333.5682 | 228.7803 | 85.8539 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1713 | 51.5851 | 163.5914 | 16.2663 | 19.7264 | 5.9188 | 163.5966 | 315.6995 | 235.3698 | 313.8418 | 209.0539
2012-10-31 10:18 | 24.084 | 335.4624 | 255.1141 | 333.5743 | 228.6057 | 85.8562 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1712 | 51.5836 | 163.5812 | 16.2664 | 19.7046 | 5.9189 | 163.5864 | 315.7578 | 235.4095 | 313.8697 | 208.9011
2012-10-31 10:18 | 24.081 | 335.4328 | 255.0408 | 333.5637 | 228.6696 | 85.8585 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1711 | 51.5823 | 163.5744 | 16.2662 | 19.7498 | 5.9191 | 163.5796 | 315.683 | 235.291 | 313.8139 | 208.9198
2012-10-31 10:18 | 24.0795 | 335.4541 | 255.0588 | 333.5622 | 228.5855 | 85.8498 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1711 | 51.5809 | 163.5657 | 16.2662 | 19.7242 | 5.9185 | 163.5709 | 315.7299 | 235.3346 | 313.838 | 208.8613
2012-10-31 10:18 | 24.0825 | 335.4343 | 255.0033 | 333.6071 | 228.5492 | 85.8481 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.171 | 51.5796 | 163.5574 | 16.2662 | 19.7392 | 5.9184 | 163.5626 | 315.6951 | 235.2641 | 313.8679 | 208.81
2012-10-31 10:18 | 24.0847 | 335.4593 | 254.9743 | 333.575 | 228.4492 | 85.8493 | 0.014464 | 0.35928 | 0.005197 | 24.8398 | 3.1696 | 51.5559 | 163.4094 | 16.266 | 19.7414 | 5.9185 | 163.4146 | 315.7179 | 235.2329 | 313.8336 | 208.7078
2012-10-31 10:18 | 24.0817 | 335.4145 | 254.9674 | 333.5834 | 228.7489 | 85.8371 | 0.014442 | 0.35944 | 0.005191 | 24.8886 | 3.1604 | 51.3973 | 162.4379 | 16.2627 | 19.7465 | 5.9176 | 162.4431 | 315.668 | 235.2209 | 313.8369 | 209.0024
2012-10-31 10:18 | 24.0765 | 335.4055 | 254.9505 | 333.5401 | 228.8537 | 85.8308 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1625 | 51.4329 | 162.6586 | 16.2632 | 19.7533 | 5.9172 | 162.6638 | 315.6522 | 235.1972 | 313.7868 | 209.1004
2012-10-31 10:18 | 24.0787 | 335.4039 | 254.9878 | 333.5842 | 228.8284 | 85.8308 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1629 | 51.4387 | 162.6951 | 16.2632 | 19.7274 | 5.9172 | 162.7003 | 315.6765 | 235.2604 | 313.8568 | 209.101
2012-10-31 10:18 | 24.0847 | 335.4099 | 255.0016 | 333.575 | 228.7991 | 85.8129 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1632 | 51.445 | 162.7323 | 16.2634 | 19.7454 | 5.9159 | 162.7375 | 315.6645 | 235.2562 | 313.8296 | 209.0537
2012-10-31 10:18 | 24.0847 | 335.3946 | 255.0445 | 333.575 | 228.3155 | 85.836 | 0.014439 | 0.35927 | 0.005187 | 24.8818 | 3.1636 | 51.4511 | 162.7714 | 16.2634 | 19.7174 | 5.9175 | 162.7766 | 315.6772 | 235.3271 | 313.8576 | 208.5981
2012-10-31 10:19 | 24.081 | 335.3833 | 254.9277 | 333.5751 | 228.1978 | 85.8238 | 0.014439 | 0.35918 | 0.005186 | 24.8758 | 3.1639 | 51.4573 | 162.808 | 16.2636 | 19.7698 | 5.9167 | 162.8132 | 315.6135 | 235.1579 | 313.8053 | 208.428
2012-10-31 10:19 | 24.0802 | 335.3901 | 254.8371 | 333.5286 | 229.1641 | 85.8129 | 0.014426 | 0.35909 | 0.00518 | 24.8922 | 3.1643 | 51.4639 | 162.8485 | 16.2638 | 19.7369 | 5.9159 | 162.8537 | 315.6532 | 235.1002 | 313.7917 | 209.4272
2012-10-31 10:19 | 24.072 | 335.3629 | 254.8719 | 333.5242 | 228.5505 | 85.8285 | 0.014436 | 0.35915 | 0.005185 | 24.879 | 3.1647 | 51.4709 | 162.8905 | 16.264 | 19.6926 | 5.917 | 162.8957 | 315.6703 | 235.1793 | 313.8316 | 208.8579
2012-10-31 10:19 | 24.0645 | 335.3288 | 254.837 | 333.5053 | 228.6138 | 85.8262 | 0.014442 | 0.35899 | 0.005185 | 24.8576 | 3.171 | 51.5786 | 163.5543 | 16.2658 | 19.7333 | 5.9169 | 163.5595 | 315.5955 | 235.1037 | 313.772 | 208.8805
2012-10-31 10:19 | 24.0713 | 335.3584 | 254.8634 | 333.5045 | 228.2943 | 85.8423 | 0.014436 | 0.35911 | 0.005184 | 24.8759 | 3.1734 | 51.6229 | 163.8226 | 16.2671 | 19.7641 | 5.918 | 163.8278 | 315.5943 | 235.0993 | 313.7404 | 208.5302
2012-10-31 10:19 | 24.0675 | 335.366 | 254.7815 | 333.4322 | 228.546 | 85.8498 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1735 | 51.6247 | 163.8332 | 16.2672 | 19.7724 | 5.9185 | 163.8384 | 315.5936 | 235.0091 | 313.6598 | 208.7736
2012-10-31 10:19 | 24.0713 | 335.3698 | 254.7814 | 333.4664 | 228.4201 | 85.8412 | 0.014439 | 0.35917 | 0.005186 | 24.8748 | 3.1736 | 51.6253 | 163.8374 | 16.2672 | 19.7441 | 5.9179 | 163.8426 | 315.6257 | 235.0373 | 313.7223 | 208.676
2012-10-31 10:19 | 24.0675 | 335.385 | 254.8244 | 333.5083 | 229.1631 | 85.8377 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1736 | 51.6256 | 163.838 | 16.2673 | 19.7042 | 5.9177 | 163.8432 | 315.6808 | 235.1202 | 313.8041 | 209.4589
2012-10-31 10:19 | 24.0735 | 335.3796 | 254.8773 | 333.4724 | 229.2124 | 85.8527 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1736 | 51.6258 | 163.8388 | 16.2674 | 19.7463 | 5.9187 | 163.844 | 315.6333 | 235.131 | 313.7261 | 209.4661
2012-10-31 10:19 | 24.0608 | 335.4126 | 254.9465 | 333.4597 | 229.1486 | 85.8481 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1736 | 51.6253 | 163.8355 | 16.2673 | 19.6734 | 5.9184 | 163.8407 | 315.7392 | 235.2731 | 313.7863 | 209.4752
2012-10-31 10:19 | 24.066 | 335.3112 | 255.0024 | 333.4687 | 229.0477 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1735 | 51.6247 | 163.831 | 16.2675 | 19.7388 | 5.9183 | 163.8362 | 315.5724 | 235.2636 | 313.7299 | 209.3089
2012-10-31 10:19 | 24.0638 | 335.3585 | 255.0431 | 333.4665 | 228.9904 | 85.8481 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1734 | 51.6234 | 163.8228 | 16.2674 | 19.7245 | 5.9184 | 163.828 | 315.634 | 235.3186 | 313.742 | 209.2659
2012-10-31 10:19 | 24.0586 | 335.3838 | 255.0496 | 333.4385 | 229.052 | 85.836 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1734 | 51.6221 | 163.815 | 16.2674 | 19.7354 | 5.9175 | 163.8202 | 315.6484 | 235.3142 | 313.7031 | 209.3166
2012-10-31 10:19 | 24.06 | 335.3661 | 255.0862 | 333.4856 | 229.1321 | 85.8481 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1733 | 51.6214 | 163.8112 | 16.2673 | 19.7568 | 5.9184 | 163.8164 | 315.6093 | 235.3294 | 313.7288 | 209.3753
2012-10-31 10:19 | 24.0571 | 335.3632 | 255.1379 | 333.4827 | 228.8343 | 85.8562 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1732 | 51.62 | 163.8018 | 16.2674 | 19.7379 | 5.9189 | 163.807 | 315.6253 | 235.4 | 313.7448 | 209.0964
2012-10-31 10:19 | 24.0615 | 335.3562 | 255.1072 | 333.4795 | 228.6029 | 85.8389 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1731 | 51.6186 | 163.7931 | 16.2674 | 19.7383 | 5.9177 | 163.7983 | 315.6179 | 235.3689 | 313.7412 | 208.8646
2012-10-31 10:19 | 24.0593 | 335.3578 | 255.0503 | 333.4506 | 228.6557 | 85.8504 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1731 | 51.6174 | 163.7864 | 16.2673 | 19.8123 | 5.9185 | 163.7916 | 315.5455 | 235.238 | 313.6383 | 208.8434
2012-10-31 10:19 | 24.0615 | 335.3714 | 255.0721 | 333.4338 | 228.6933 | 85.8475 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.173 | 51.6159 | 163.777 | 16.2673 | 19.7503 | 5.9183 | 163.7822 | 315.6211 | 235.3218 | 313.6835 | 208.943
2012-10-31 10:19 | 24.0533 | 335.3252 | 255.0092 | 333.4522 | 228.7794 | 85.8568 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1729 | 51.6142 | 163.7667 | 16.2672 | 19.7662 | 5.919 | 163.7719 | 315.559 | 235.243 | 313.686 | 209.0132
2012-10-31 10:19 | 24.0511 | 335.3154 | 255.0226 | 333.45 | 228.5886 | 85.8441 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1728 | 51.6133 | 163.7606 | 16.2672 | 19.76 | 5.9181 | 163.7658 | 315.5554 | 235.2626 | 313.69 | 208.8286
2012-10-31 10:19 | 24.06 | 335.309 | 255.0159 | 333.4437 | 228.8451 | 85.8493 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1727 | 51.6117 | 163.7503 | 16.2672 | 19.7328 | 5.9185 | 163.7555 | 315.5762 | 235.2831 | 313.7109 | 209.1123
2012-10-31 10:19 | 24.0608 | 335.3441 | 255.005 | 333.4445 | 228.9363 | 85.8562 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1727 | 51.6102 | 163.7413 | 16.2672 | 19.7536 | 5.9189 | 163.7465 | 315.5905 | 235.2514 | 313.6909 | 209.1827
2012-10-31 10:19 | 24.0563 | 335.3015 | 255.0434 | 333.4476 | 228.8886 | 85.8568 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1727 | 51.6098 | 163.7401 | 16.2671 | 19.7531 | 5.919 | 163.7453 | 315.5484 | 235.2903 | 313.6945 | 209.1355
2012-10-31 10:20 | 24.0645 | 335.3402 | 255.0712 | 333.5167 | 228.7435 | 85.8522 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1725 | 51.6083 | 163.7298 | 16.2671 | 19.7493 | 5.9187 | 163.735 | 315.5909 | 235.3219 | 313.7674 | 208.9942
2012-10-31 10:20 | 24.0563 | 335.3282 | 255.0083 | 333.4971 | 228.6056 | 85.8556 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1725 | 51.6067 | 163.7212 | 16.267 | 19.7491 | 5.9189 | 163.7264 | 315.5791 | 235.2592 | 313.748 | 208.8565
2012-10-31 10:20 | 24.0556 | 335.3313 | 255.0115 | 333.4621 | 228.5262 | 85.8446 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1724 | 51.6054 | 163.7134 | 16.267 | 19.7565 | 5.9181 | 163.7186 | 315.5748 | 235.255 | 313.7056 | 208.7697
2012-10-31 10:20 | 24.0548 | 335.3457 | 254.9717 | 333.5184 | 228.4625 | 85.8418 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1723 | 51.6039 | 163.7031 | 16.267 | 19.7276 | 5.9179 | 163.7083 | 315.6181 | 235.2441 | 313.7908 | 208.7349
2012-10-31 10:20 | 24.0638 | 335.3623 | 254.9846 | 333.4856 | 228.6642 | 85.8435 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1723 | 51.6028 | 163.697 | 16.2669 | 19.7205 | 5.9181 | 163.7022 | 315.6418 | 235.2641 | 313.7651 | 208.9437
2012-10-31 10:20 | 24.06 | 335.3281 | 254.9106 | 333.5084 | 228.397 | 85.8516 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1722 | 51.6013 | 163.6883 | 16.2669 | 19.7448 | 5.9186 | 163.6935 | 315.5833 | 235.1658 | 313.7636 | 208.6522
2012-10-31 10:20 | 24.0578 | 335.3563 | 254.9552 | 333.5138 | 228.5717 | 85.8389 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1721 | 51.5997 | 163.6788 | 16.2668 | 19.7145 | 5.9177 | 163.684 | 315.6418 | 235.2407 | 313.7993 | 208.8572
2012-10-31 10:20 | 24.0503 | 335.3717 | 254.9594 | 333.4911 | 228.6428 | 85.8597 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.172 | 51.5982 | 163.6693 | 16.2668 | 19.7311 | 5.9192 | 163.6745 | 315.6406 | 235.2283 | 313.76 | 208.9117
2012-10-31 10:20 | 24.0593 | 335.3388 | 254.9801 | 333.5229 | 228.6361 | 85.851 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1719 | 51.597 | 163.6617 | 16.2668 | 19.7561 | 5.9186 | 163.6669 | 315.5827 | 235.224 | 313.7668 | 208.88
2012-10-31 10:20 | 24.0645 | 335.382 | 254.9892 | 333.5396 | 228.6138 | 85.8493 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1718 | 51.5954 | 163.6519 | 16.2667 | 19.7654 | 5.9185 | 163.6571 | 315.6166 | 235.2238 | 313.7742 | 208.8484
2012-10-31 10:20 | 24.0593 | 335.3464 | 254.9411 | 333.5039 | 228.8562 | 85.8418 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1718 | 51.5943 | 163.6448 | 16.2668 | 19.7842 | 5.9179 | 163.65 | 315.5622 | 235.1569 | 313.7197 | 209.072
2012-10-31 10:20 | 24.0698 | 335.3759 | 255.0179 | 333.5068 | 228.8667 | 85.8602 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1717 | 51.5932 | 163.6381 | 16.2667 | 19.7666 | 5.9192 | 163.6432 | 315.6093 | 235.2513 | 313.7402 | 209.1001
2012-10-31 10:20 | 24.066 | 335.395 | 255.0258 | 333.5525 | 229.0005 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35943 | 0.005197 | 24.8601 | 3.1716 | 51.5918 | 163.6302 | 16.2666 | 19.7588 | 5.9188 | 163.6354 | 315.6362 | 235.267 | 313.7937 | 209.2417
2012-10-31 10:20 | 24.0645 | 335.3744 | 255.0516 | 333.4863 | 228.8457 | 85.847 | 0.014448 | 0.3594 | 0.005193 | 24.8753 | 3.1716 | 51.5909 | 163.6245 | 16.2666 | 19.7132 | 5.9183 | 163.6297 | 315.6612 | 235.3384 | 313.7731 | 209.1325
2012-10-31 10:20 | 24.0713 | 335.3279 | 255.0858 | 333.5235 | 228.7346 | 85.8626 | 0.014464 | 0.35941 | 0.005199 | 24.8488 | 3.1715 | 51.5897 | 163.6175 | 16.2666 | 19.724 | 5.9194 | 163.6227 | 315.6039 | 235.3618 | 313.7995 | 209.0106
2012-10-31 10:20 | 24.0765 | 335.3864 | 255.048 | 333.5097 | 228.6415 | 85.8412 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1715 | 51.5885 | 163.6105 | 16.2665 | 19.7533 | 5.9179 | 163.6157 | 315.6331 | 235.2947 | 313.7564 | 208.8882
2012-10-31 10:20 | 24.0817 | 335.3574 | 255.0415 | 333.5415 | 228.7489 | 85.851 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1714 | 51.587 | 163.6019 | 16.2664 | 19.7585 | 5.9186 | 163.6071 | 315.5989 | 235.283 | 313.783 | 208.9904
2012-10-31 10:20 | 24.084 | 335.3368 | 255.0399 | 333.5134 | 228.5861 | 85.8527 | 0.014474 | 0.35944 | 0.005203 | 24.8336 | 3.1713 | 51.5858 | 163.5947 | 16.2664 | 19.7728 | 5.9187 | 163.5999 | 315.564 | 235.2671 | 313.7406 | 208.8133
2012-10-31 10:20 | 24.081 | 335.3833 | 255.0018 | 333.5028 | 228.7639 | 85.8516 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1712 | 51.5845 | 163.5856 | 16.2665 | 19.7498 | 5.9186 | 163.5908 | 315.6335 | 235.252 | 313.753 | 209.0141
2012-10-31 10:20 | 24.084 | 335.3749 | 255.0048 | 333.5172 | 228.5664 | 85.8562 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1712 | 51.5833 | 163.5785 | 16.2664 | 19.7808 | 5.9189 | 163.5837 | 315.5941 | 235.224 | 313.7364 | 208.7856
2012-10-31 10:20 | 24.0907 | 335.4197 | 254.9842 | 333.5505 | 228.4827 | 85.8498 | 0.014445 | 0.35944 | 0.005192 | 24.8834 | 3.1711 | 51.5816 | 163.5684 | 16.2663 | 19.7514 | 5.9185 | 163.5736 | 315.6683 | 235.2328 | 313.7991 | 208.7313
2012-10-31 10:20 | 24.0885 | 335.3756 | 254.9703 | 333.5179 | 228.4805 | 85.847 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.171 | 51.5807 | 163.5632 | 16.2663 | 19.7894 | 5.9183 | 163.5684 | 315.5862 | 235.1809 | 313.7285 | 208.6911
2012-10-31 10:20 | 24.0862 | 335.3885 | 254.9602 | 333.4927 | 228.6276 | 85.8504 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.171 | 51.5796 | 163.5571 | 16.2662 | 19.7469 | 5.9185 | 163.5623 | 315.6416 | 235.2133 | 313.7458 | 208.8807
2012-10-31 10:21 | 24.0922 | 335.3603 | 255.0052 | 333.5102 | 229.0739 | 85.855 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1708 | 51.577 | 163.5417 | 16.2661 | 19.761 | 5.9188 | 163.5469 | 315.5993 | 235.2442 | 313.7492 | 209.3129
2012-10-31 10:21 | 24.0974 | 335.3997 | 255.0026 | 333.5268 | 228.6624 | 85.84 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1606 | 51.4005 | 162.4561 | 16.2629 | 19.8504 | 5.9178 | 162.4613 | 315.5493 | 235.1522 | 313.6764 | 208.812
2012-10-31 10:21 | 24.0937 | 335.3427 | 254.9989 | 333.4964 | 228.5604 | 85.8215 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1626 | 51.4344 | 162.6668 | 16.2633 | 19.7705 | 5.9165 | 162.672 | 315.5722 | 235.2284 | 313.7259 | 208.7899
2012-10-31 10:21 | 24.084 | 335.3521 | 254.9775 | 333.4829 | 228.3266 | 85.8198 | 0.014433 | 0.35923 | 0.005185 | 24.8891 | 3.1629 | 51.4393 | 162.6974 | 16.2633 | 19.7648 | 5.9164 | 162.7026 | 315.5873 | 235.2127 | 313.7181 | 208.5618
2012-10-31 10:21 | 24.0832 | 335.3475 | 254.8635 | 333.4935 | 227.0205 | 85.8233 | 0.014458 | 0.35914 | 0.005192 | 24.8401 | 3.1632 | 51.4446 | 162.7296 | 16.2635 | 19.768 | 5.9167 | 162.7348 | 315.5795 | 235.0955 | 313.7255 | 207.2525
2012-10-31 10:21 | 24.0802 | 335.3635 | 254.642 | 333.4905 | 227.4067 | 85.825 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1636 | 51.4521 | 162.7758 | 16.2636 | 19.7369 | 5.9168 | 162.781 | 315.6266 | 234.9051 | 313.7536 | 207.6698
2012-10-31 10:21 | 24.0847 | 335.3528 | 254.6114 | 333.5141 | 228.0954 | 85.8186 | 0.014436 | 0.35905 | 0.005183 | 24.8719 | 3.1641 | 51.4593 | 162.821 | 16.2636 | 19.7695 | 5.9163 | 162.8262 | 315.5833 | 234.8419 | 313.7446 | 208.3259
2012-10-31 10:21 | 24.081 | 335.3186 | 254.5297 | 333.4875 | 226.9986 | 85.8256 | 0.014445 | 0.35907 | 0.005187 | 24.8575 | 3.1644 | 51.4659 | 162.8601 | 16.2639 | 19.7899 | 5.9168 | 162.8653 | 315.5287 | 234.7398 | 313.6976 | 207.2087
2012-10-31 10:21 | 24.0705 | 335.35 | 254.4177 | 333.5075 | 227.7037 | 85.8221 | 0.014452 | 0.35902 | 0.005189 | 24.8424 | 3.1648 | 51.4721 | 162.8977 | 16.2641 | 19.7754 | 5.9166 | 162.9029 | 315.5746 | 234.6423 | 313.7321 | 207.9283
2012-10-31 10:21 | 24.0802 | 335.3635 | 254.4352 | 333.4677 | 227.9965 | 85.8215 | 0.01443 | 0.35908 | 0.005182 | 24.8843 | 3.1709 | 51.5772 | 163.5482 | 16.2656 | 19.777 | 5.9165 | 163.5533 | 315.5865 | 234.6582 | 313.6907 | 208.2195
2012-10-31 10:21 | 24.0765 | 335.3636 | 254.412 | 333.4526 | 227.5446 | 85.8406 | 0.014439 | 0.35904 | 0.005184 | 24.8658 | 3.1735 | 51.6221 | 163.8204 | 16.2669 | 19.7733 | 5.9179 | 163.8256 | 315.5903 | 234.6387 | 313.6793 | 207.7713
2012-10-31 10:21 | 24.075 | 335.3735 | 254.3324 | 333.4282 | 227.9874 | 85.8389 | 0.014461 | 0.35905 | 0.005192 | 24.8289 | 3.1735 | 51.6239 | 163.8309 | 16.2669 | 19.8039 | 5.9177 | 163.8361 | 315.5696 | 234.5285 | 313.6243 | 208.1835
2012-10-31 10:21 | 24.069 | 335.4474 | 254.424 | 333.4908 | 227.7573 | 85.8429 | 0.014442 | 0.35911 | 0.005186 | 24.8656 | 3.1737 | 51.626 | 163.8437 | 16.267 | 19.7378 | 5.918 | 163.8489 | 315.7096 | 234.6862 | 313.753 | 208.0195
2012-10-31 10:21 | 24.0728 | 335.417 | 254.3966 | 333.4413 | 228.3272 | 85.847 | 0.014448 | 0.35911 | 0.005188 | 24.8553 | 3.1737 | 51.6266 | 163.8454 | 16.2672 | 19.7055 | 5.9183 | 163.8506 | 315.7115 | 234.6911 | 313.7358 | 208.6217
2012-10-31 10:21 | 24.0675 | 335.4383 | 254.4303 | 333.4398 | 228.6364 | 85.8458 | 0.014442 | 0.35923 | 0.005188 | 24.8736 | 3.1736 | 51.6263 | 163.843 | 16.2672 | 19.7242 | 5.9182 | 163.8482 | 315.7141 | 234.7061 | 313.7156 | 208.9122
2012-10-31 10:21 | 24.0653 | 335.4209 | 254.5413 | 333.4147 | 228.1507 | 85.8412 | 0.014455 | 0.35917 | 0.005192 | 24.8472 | 3.1736 | 51.6263 | 163.8426 | 16.2673 | 19.718 | 5.9179 | 163.8478 | 315.7029 | 234.8233 | 313.6967 | 208.4327
2012-10-31 10:21 | 24.075 | 335.442 | 254.5198 | 333.4473 | 228.1525 | 85.8498 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1736 | 51.6254 | 163.8379 | 16.2672 | 19.7277 | 5.9185 | 163.8431 | 315.7143 | 234.7921 | 313.7196 | 208.4248
2012-10-31 10:21 | 24.0623 | 335.4065 | 254.5344 | 333.446 | 228.3717 | 85.8429 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1735 | 51.6241 | 163.8295 | 16.2672 | 19.703 | 5.918 | 163.8347 | 315.7035 | 234.8314 | 313.743 | 208.6687
2012-10-31 10:21 | 24.069 | 335.4132 | 254.623 | 333.4222 | 228.7087 | 85.8412 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1734 | 51.6227 | 163.8205 | 16.2672 | 19.7257 | 5.9179 | 163.8257 | 315.6875 | 234.8973 | 313.6965 | 208.983
2012-10-31 10:21 | 24.0728 | 335.4551 | 254.6619 | 333.407 | 228.6142 | 85.847 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1734 | 51.6215 | 163.8133 | 16.2671 | 19.7376 | 5.9183 | 163.8185 | 315.7175 | 234.9243 | 313.6694 | 208.8766
2012-10-31 10:21 | 24.0743 | 335.4337 | 254.7532 | 333.4161 | 228.3169 | 85.855 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1732 | 51.6198 | 163.8022 | 16.2672 | 19.703 | 5.9188 | 163.8074 | 315.7307 | 235.0502 | 313.7131 | 208.6139
2012-10-31 10:21 | 24.0743 | 335.3728 | 254.6947 | 333.4313 | 228.5174 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1732 | 51.6184 | 163.7939 | 16.2672 | 19.6829 | 5.9188 | 163.799 | 315.6899 | 235.0118 | 313.7484 | 208.8345
2012-10-31 10:21 | 24.0765 | 335.4435 | 254.7515 | 333.365 | 228.4724 | 85.8562 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1731 | 51.6175 | 163.7889 | 16.2671 | 19.7132 | 5.9189 | 163.7941 | 315.7303 | 235.0383 | 313.6518 | 208.7592
2012-10-31 10:22 | 24.0735 | 335.4025 | 254.768 | 333.442 | 228.7014 | 85.855 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.173 | 51.616 | 163.7795 | 16.2671 | 19.6821 | 5.9188 | 163.7847 | 315.7204 | 235.0859 | 313.7599 | 209.0193
2012-10-31 10:22 | 24.075 | 335.4458 | 254.8163 | 333.4016 | 228.7304 | 85.8366 | 0.014442 | 0.35924 | 0.005188 | 24.8746 | 3.1729 | 51.6141 | 163.7684 | 16.267 | 19.6756 | 5.9176 | 163.7736 | 315.7702 | 235.1407 | 313.726 | 209.0548
2012-10-31 10:22 | 24.0698 | 335.395 | 254.8228 | 333.404 | 228.5011 | 85.8406 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1729 | 51.613 | 163.763 | 16.2668 | 19.6864 | 5.9179 | 163.7682 | 315.7086 | 235.1364 | 313.7176 | 208.8147
2012-10-31 10:22 | 24.0758 | 335.439 | 254.782 | 333.4062 | 228.6565 | 85.851 | 0.014433 | 0.3593 | 0.005186 | 24.8941 | 3.1728 | 51.6118 | 163.7563 | 16.2667 | 19.6804 | 5.9186 | 163.7615 | 315.7586 | 235.1016 | 313.7258 | 208.9761
2012-10-31 10:22 | 24.0728 | 335.4284 | 254.8375 | 333.407 | 228.7164 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1728 | 51.6105 | 163.7482 | 16.2667 | 19.7095 | 5.9183 | 163.7534 | 315.7189 | 235.128 | 313.6975 | 209.0069
2012-10-31 10:22 | 24.072 | 335.4162 | 254.8445 | 333.4138 | 228.6606 | 85.855 | 0.014458 | 0.35921 | 0.005193 | 24.8451 | 3.1727 | 51.6093 | 163.7415 | 16.2666 | 19.7007 | 5.9188 | 163.7467 | 315.7155 | 235.1438 | 313.7131 | 208.9599
2012-10-31 10:22 | 24.0645 | 335.4429 | 254.8331 | 333.4406 | 228.8929 | 85.8585 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1726 | 51.608 | 163.7332 | 16.2666 | 19.6811 | 5.9191 | 163.7384 | 315.7618 | 235.152 | 313.7595 | 209.2118
2012-10-31 10:22 | 24.0675 | 335.4231 | 254.8986 | 333.4322 | 228.7936 | 85.8574 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1725 | 51.607 | 163.7249 | 16.2668 | 19.7282 | 5.919 | 163.7301 | 315.6949 | 235.1704 | 313.704 | 209.0654
2012-10-31 10:22 | 24.066 | 335.4254 | 254.9049 | 333.4459 | 228.7253 | 85.8464 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1725 | 51.6055 | 163.7162 | 16.2667 | 19.7067 | 5.9183 | 163.7214 | 315.7187 | 235.1982 | 313.7392 | 209.0186
2012-10-31 10:22 | 24.0593 | 335.4339 | 254.9216 | 333.462 | 228.7815 | 85.8504 | 0.014448 | 0.35941 | 0.005193 | 24.8763 | 3.1723 | 51.6036 | 163.7045 | 16.2667 | 19.7 | 5.9185 | 163.7097 | 315.7339 | 235.2216 | 313.762 | 209.0815
2012-10-31 10:22 | 24.0571 | 335.4355 | 254.9506 | 333.4598 | 228.8501 | 85.8452 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1722 | 51.6022 | 163.6946 | 16.2668 | 19.6777 | 5.9182 | 163.6998 | 315.7578 | 235.2729 | 313.7821 | 209.1724
2012-10-31 10:22 | 24.0571 | 335.4317 | 254.9623 | 333.456 | 228.7793 | 85.8579 | 0.014448 | 0.35934 | 0.005192 | 24.8713 | 3.1722 | 51.6009 | 163.6869 | 16.2667 | 19.7018 | 5.919 | 163.6921 | 315.7299 | 235.2605 | 313.7542 | 209.0775
2012-10-31 10:22 | 24.0541 | 335.4364 | 254.9476 | 333.4302 | 228.5562 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1721 | 51.5992 | 163.6769 | 16.2667 | 19.6346 | 5.9187 | 163.6821 | 315.8018 | 235.313 | 313.7956 | 208.9216
2012-10-31 10:22 | 24.0578 | 335.4172 | 254.9474 | 333.4529 | 228.7486 | 85.8516 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.172 | 51.5977 | 163.6681 | 16.2666 | 19.6423 | 5.9186 | 163.6733 | 315.7749 | 235.3051 | 313.8106 | 209.1063
2012-10-31 10:22 | 24.0571 | 335.4888 | 254.9623 | 333.4674 | 228.6614 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1719 | 51.5965 | 163.6608 | 16.2666 | 19.6577 | 5.9187 | 163.666 | 315.8311 | 235.3046 | 313.8097 | 209.0037
2012-10-31 10:22 | 24.0586 | 335.4599 | 254.9365 | 333.4347 | 228.6629 | 85.847 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1719 | 51.595 | 163.6517 | 16.2665 | 19.615 | 5.9183 | 163.6569 | 315.8449 | 235.3215 | 313.8197 | 209.0479
2012-10-31 10:22 | 24.0571 | 335.4432 | 254.9662 | 333.4636 | 228.567 | 85.8504 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1718 | 51.5943 | 163.6477 | 16.2665 | 19.6537 | 5.9185 | 163.6529 | 315.7895 | 235.3125 | 313.8099 | 208.9133
2012-10-31 10:22 | 24.0586 | 335.4218 | 254.9326 | 333.4689 | 228.5646 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1718 | 51.5931 | 163.6406 | 16.2664 | 19.6632 | 5.9183 | 163.6458 | 315.7586 | 235.2694 | 313.8057 | 208.9014
2012-10-31 10:22 | 24.0571 | 335.4508 | 254.9506 | 333.4484 | 228.6299 | 85.8314 | 0.014448 | 0.35941 | 0.005193 | 24.8763 | 3.1717 | 51.5916 | 163.6316 | 16.2664 | 19.6015 | 5.9172 | 163.6368 | 315.8493 | 235.3491 | 313.8469 | 209.0284
2012-10-31 10:22 | 24.06 | 335.4118 | 254.9652 | 333.4551 | 228.6721 | 85.84 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1716 | 51.5901 | 163.6218 | 16.2664 | 19.6405 | 5.9178 | 163.627 | 315.7713 | 235.3247 | 313.8146 | 209.0316
2012-10-31 10:22 | 24.06 | 335.4308 | 254.9457 | 333.4894 | 228.908 | 85.8423 | 0.014467 | 0.3594 | 0.005199 | 24.8426 | 3.1715 | 51.5887 | 163.614 | 16.2663 | 19.6325 | 5.918 | 163.6192 | 315.7983 | 235.3132 | 313.8569 | 209.2755
2012-10-31 10:22 | 24.0578 | 335.4134 | 254.9786 | 333.472 | 228.8979 | 85.8371 | 0.014461 | 0.35944 | 0.005198 | 24.8559 | 3.1714 | 51.5875 | 163.6072 | 16.2662 | 19.6223 | 5.9176 | 163.6124 | 315.7911 | 235.3563 | 313.8497 | 209.2756
2012-10-31 10:23 | 24.0578 | 335.4553 | 255.0293 | 333.4339 | 228.5953 | 85.8377 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1713 | 51.5855 | 163.5938 | 16.2663 | 19.6463 | 5.9177 | 163.599 | 315.809 | 235.383 | 313.7876 | 208.949
2012-10-31 10:23 | 24.0615 | 335.4399 | 255.0057 | 333.449 | 228.5596 | 85.8446 | 0.014467 | 0.35944 | 0.0052 | 24.8456 | 3.1712 | 51.5834 | 163.5821 | 16.2661 | 19.6581 | 5.9181 | 163.5873 | 315.7818 | 235.3476 | 313.7909 | 208.9015
2012-10-31 10:23 | 24.0578 | 335.4401 | 255.002 | 333.4796 | 228.8233 | 85.8342 | 0.01447 | 0.3594 | 0.0052 | 24.8375 | 3.1711 | 51.5817 | 163.5719 | 16.2661 | 19.7346 | 5.9174 | 163.5771 | 315.7055 | 235.2674 | 313.745 | 209.0887
2012-10-31 10:23 | 24.0556 | 335.4226 | 255.0232 | 333.4698 | 228.6127 | 85.8314 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1711 | 51.5812 | 163.5677 | 16.2661 | 19.6843 | 5.9172 | 163.5729 | 315.7383 | 235.3389 | 313.7855 | 208.9284
2012-10-31 10:23 | 24.0571 | 335.4394 | 255.0013 | 333.4446 | 228.4884 | 85.8377 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.171 | 51.5801 | 163.5617 | 16.2661 | 19.7058 | 5.9177 | 163.5669 | 315.7336 | 235.2955 | 313.7388 | 208.7826
2012-10-31 10:23 | 24.063 | 335.4034 | 254.9487 | 333.4619 | 228.4668 | 85.8516 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1709 | 51.5786 | 163.5527 | 16.266 | 19.7318 | 5.9186 | 163.5579 | 315.6716 | 235.2169 | 313.7301 | 208.735
2012-10-31 10:23 | 24.0623 | 335.3875 | 254.9129 | 333.4726 | 228.5251 | 85.8342 | 0.014467 | 0.35943 | 0.0052 | 24.8446 | 3.1708 | 51.5772 | 163.5432 | 16.2661 | 19.719 | 5.9174 | 163.5484 | 315.6685 | 235.1939 | 313.7536 | 208.8061
2012-10-31 10:23 | 24.0638 | 335.4156 | 254.9144 | 333.4932 | 228.6052 | 85.8354 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1708 | 51.5758 | 163.5345 | 16.2661 | 19.7165 | 5.9175 | 163.5397 | 315.6991 | 235.1979 | 313.7767 | 208.8887
2012-10-31 10:23 | 24.0608 | 335.4278 | 254.9192 | 333.4597 | 228.5825 | 85.8227 | 0.014464 | 0.3594 | 0.005198 | 24.8478 | 3.1617 | 51.4198 | 162.5742 | 16.2633 | 19.7055 | 5.9166 | 162.5794 | 315.7223 | 235.2137 | 313.7542 | 208.877
2012-10-31 10:23 | 24.0713 | 335.385 | 254.8985 | 333.4816 | 228.6638 | 85.8204 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1624 | 51.4307 | 162.6461 | 16.263 | 19.704 | 5.9165 | 162.6513 | 315.681 | 235.1945 | 313.7776 | 208.9598
2012-10-31 10:23 | 24.0675 | 335.3622 | 254.8986 | 333.436 | 228.0231 | 85.8169 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1628 | 51.4368 | 162.6833 | 16.2632 | 19.6962 | 5.9162 | 162.6885 | 315.666 | 235.2024 | 313.7398 | 208.3269
2012-10-31 10:23 | 24.0705 | 335.3348 | 254.7533 | 333.458 | 228.0772 | 85.8314 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1631 | 51.4425 | 162.7181 | 16.2633 | 19.6831 | 5.9172 | 162.7233 | 315.6517 | 235.0702 | 313.7749 | 208.3941
2012-10-31 10:23 | 24.0638 | 335.3433 | 254.7193 | 333.4399 | 227.0207 | 85.8105 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1635 | 51.4489 | 162.758 | 16.2633 | 19.7045 | 5.9158 | 162.7632 | 315.6388 | 235.0148 | 313.7354 | 207.3162
2012-10-31 10:23 | 24.0571 | 335.3023 | 254.5214 | 333.456 | 227.132 | 85.8215 | 0.014458 | 0.35914 | 0.005192 | 24.8401 | 3.1639 | 51.4559 | 162.8013 | 16.2635 | 19.762 | 5.9165 | 162.8065 | 315.5403 | 234.7594 | 313.694 | 207.37
2012-10-31 10:23 | 24.0668 | 335.3349 | 254.4374 | 333.4315 | 228.2151 | 85.8123 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1644 | 51.4644 | 162.8537 | 16.2636 | 19.7115 | 5.9159 | 162.8589 | 315.6234 | 234.7259 | 313.72 | 208.5036
2012-10-31 10:23 | 24.0518 | 335.3161 | 254.4614 | 333.4241 | 228.4556 | 85.8071 | 0.014436 | 0.35909 | 0.005184 | 24.875 | 3.1648 | 51.4714 | 162.8964 | 16.2637 | 19.6925 | 5.9155 | 162.9015 | 315.6236 | 234.7689 | 313.7316 | 208.7631
2012-10-31 10:23 | 24.0503 | 335.345 | 254.5653 | 333.4073 | 228.3991 | 85.8209 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1721 | 51.5969 | 163.6708 | 16.2658 | 19.7191 | 5.9165 | 163.676 | 315.6259 | 234.8462 | 313.6882 | 208.68
2012-10-31 10:23 | 24.0526 | 335.3169 | 254.5559 | 333.3678 | 227.9453 | 85.8331 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1735 | 51.6217 | 163.819 | 16.2667 | 19.7254 | 5.9173 | 163.8241 | 315.5915 | 234.8305 | 313.6424 | 208.2199
2012-10-31 10:23 | 24.0451 | 335.3284 | 254.4274 | 333.406 | 227.6705 | 85.8342 | 0.014452 | 0.35908 | 0.005189 | 24.8464 | 3.1736 | 51.6239 | 163.8326 | 16.2668 | 19.7419 | 5.9174 | 163.8378 | 315.5865 | 234.6855 | 313.6641 | 207.9286
2012-10-31 10:23 | 24.0496 | 335.3557 | 254.4241 | 333.3952 | 228.2411 | 85.8452 | 0.014426 | 0.35923 | 0.005182 | 24.9012 | 3.1736 | 51.6248 | 163.837 | 16.2669 | 19.7224 | 5.9182 | 163.8422 | 315.6333 | 234.7017 | 313.6728 | 208.5187
2012-10-31 10:23 | 24.0339 | 335.3553 | 254.4474 | 333.3605 | 228.2922 | 85.8273 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1736 | 51.6251 | 163.8387 | 16.2669 | 19.6987 | 5.9169 | 163.8439 | 315.6566 | 234.7487 | 313.6618 | 208.5935
2012-10-31 10:23 | 24.0421 | 335.3406 | 254.5337 | 333.3611 | 227.9781 | 85.8279 | 0.014439 | 0.35923 | 0.005187 | 24.8788 | 3.1736 | 51.6248 | 163.8369 | 16.2669 | 19.6988 | 5.917 | 163.8421 | 315.6418 | 234.8349 | 313.6623 | 208.2793
2012-10-31 10:23 | 24.0391 | 335.3528 | 254.5034 | 333.3695 | 228.2463 | 85.84 | 0.014464 | 0.35918 | 0.005195 | 24.8328 | 3.1735 | 51.6234 | 163.8278 | 16.2669 | 19.7039 | 5.9178 | 163.833 | 315.6489 | 234.7995 | 313.6656 | 208.5424
2012-10-31 10:24 | 24.0399 | 335.3384 | 254.5666 | 333.3665 | 228.2353 | 85.8267 | 0.014455 | 0.35917 | 0.005192 | 24.8472 | 3.1735 | 51.6232 | 163.8265 | 16.2669 | 19.7087 | 5.9169 | 163.8317 | 315.6297 | 234.8579 | 313.6578 | 208.5266
2012-10-31 10:24 | 24.0279 | 335.334 | 254.5234 | 333.3316 | 227.9442 | 85.8308 | 0.014458 | 0.3592 | 0.005193 | 24.8441 | 3.1734 | 51.622 | 163.8193 | 16.2669 | 19.7127 | 5.9172 | 163.8245 | 315.6213 | 234.8107 | 313.6189 | 208.2315
2012-10-31 10:24 | 24.0324 | 335.3461 | 254.4811 | 333.3476 | 228.2396 | 85.8429 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.1733 | 51.6204 | 163.8094 | 16.2669 | 19.7012 | 5.918 | 163.8146 | 315.6449 | 234.7799 | 313.6464 | 208.5384
2012-10-31 10:24 | 24.0339 | 335.3591 | 254.5606 | 333.3453 | 228.1389 | 85.8423 | 0.014436 | 0.35928 | 0.005187 | 24.888 | 3.1733 | 51.6188 | 163.8007 | 16.2667 | 19.7067 | 5.918 | 163.8059 | 315.6524 | 234.8539 | 313.6386 | 208.4322
2012-10-31 10:24 | 24.0331 | 335.324 | 254.5208 | 333.3635 | 228.2364 | 85.8331 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1732 | 51.6175 | 163.7917 | 16.2668 | 19.7019 | 5.9173 | 163.7969 | 315.6221 | 234.8189 | 313.6616 | 208.5345
2012-10-31 10:24 | 24.0331 | 335.3545 | 254.5442 | 333.394 | 228.4526 | 85.8383 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1731 | 51.6162 | 163.7841 | 16.2667 | 19.734 | 5.9177 | 163.7893 | 315.6205 | 234.8102 | 313.66 | 208.7186
2012-10-31 10:24 | 24.0316 | 335.3073 | 254.5934 | 333.3734 | 228.3843 | 85.836 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1731 | 51.615 | 163.7772 | 16.2667 | 19.7365 | 5.9175 | 163.7824 | 315.5708 | 234.8569 | 313.6369 | 208.6478
2012-10-31 10:24 | 24.0212 | 335.3349 | 254.5596 | 333.3135 | 228.1105 | 85.8446 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.173 | 51.6136 | 163.7687 | 16.2666 | 19.7381 | 5.9181 | 163.7738 | 315.5968 | 234.8215 | 313.5754 | 208.3724
2012-10-31 10:24 | 24.0256 | 335.3241 | 254.5718 | 333.356 | 228.3075 | 85.8527 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1729 | 51.6124 | 163.7604 | 16.2667 | 19.7144 | 5.9187 | 163.7656 | 315.6097 | 234.8574 | 313.6416 | 208.5931
2012-10-31 10:24 | 24.0129 | 335.3419 | 254.5513 | 333.3166 | 228.4481 | 85.8579 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1728 | 51.6113 | 163.7534 | 16.2667 | 19.7178 | 5.919 | 163.7586 | 315.6241 | 234.8335 | 313.5988 | 208.7303
2012-10-31 10:24 | 24.0197 | 335.2725 | 254.6635 | 333.3273 | 228.5847 | 85.8418 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1727 | 51.6099 | 163.7447 | 16.2667 | 19.7246 | 5.9179 | 163.7499 | 315.5479 | 234.9389 | 313.6027 | 208.8601
2012-10-31 10:24 | 24.0144 | 335.3586 | 254.7011 | 333.3676 | 228.886 | 85.8418 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1726 | 51.6078 | 163.7328 | 16.2665 | 19.7193 | 5.9179 | 163.738 | 315.6393 | 234.9818 | 313.6483 | 209.1667
2012-10-31 10:24 | 24.0129 | 335.3647 | 254.7971 | 333.3281 | 229.0378 | 85.8562 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1725 | 51.6062 | 163.7232 | 16.2665 | 19.7418 | 5.9189 | 163.7284 | 315.6229 | 235.0553 | 313.5863 | 209.296
2012-10-31 10:24 | 24.007 | 335.3017 | 254.842 | 333.3222 | 228.914 | 85.8504 | 0.014467 | 0.35921 | 0.005197 | 24.8296 | 3.1725 | 51.6051 | 163.7164 | 16.2664 | 19.7279 | 5.9185 | 163.7216 | 315.5738 | 235.1141 | 313.5943 | 209.1861
2012-10-31 10:24 | 24.0099 | 335.3655 | 254.88 | 333.3593 | 228.3036 | 85.8441 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1724 | 51.6038 | 163.7083 | 16.2664 | 19.7669 | 5.9181 | 163.7135 | 315.5986 | 235.1131 | 313.5924 | 208.5367
2012-10-31 10:24 | 24.007 | 335.3398 | 254.803 | 333.2917 | 228.0216 | 85.8539 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1723 | 51.6023 | 163.6992 | 16.2664 | 19.7038 | 5.9188 | 163.7044 | 315.636 | 235.0992 | 313.5879 | 208.3178
2012-10-31 10:24 | 24.0055 | 335.3687 | 254.6883 | 333.3359 | 228.3778 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1722 | 51.6009 | 163.6899 | 16.2664 | 19.7023 | 5.9183 | 163.6951 | 315.6664 | 234.986 | 313.6336 | 208.6755
2012-10-31 10:24 | 24.0077 | 335.3747 | 254.7451 | 333.3609 | 228.6945 | 85.851 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1722 | 51.5997 | 163.6837 | 16.2663 | 19.7326 | 5.9186 | 163.6889 | 315.6421 | 235.0125 | 313.6283 | 208.9619
2012-10-31 10:24 | 24.0047 | 335.3603 | 254.7577 | 333.3275 | 228.4557 | 85.8487 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1721 | 51.5983 | 163.6749 | 16.2663 | 19.7096 | 5.9184 | 163.68 | 315.6507 | 235.0481 | 313.6179 | 208.7461
2012-10-31 10:24 | 23.9972 | 335.3642 | 254.7346 | 333.3466 | 228.5229 | 85.8608 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.172 | 51.597 | 163.6673 | 16.2662 | 19.7061 | 5.9192 | 163.6725 | 315.6581 | 235.0285 | 313.6405 | 208.8168
2012-10-31 10:24 | 23.9972 | 335.3871 | 254.7112 | 333.3428 | 228.5818 | 85.8539 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1719 | 51.5959 | 163.6597 | 16.2663 | 19.674 | 5.9188 | 163.6649 | 315.7131 | 235.0372 | 313.6688 | 208.9078
2012-10-31 10:25 | 23.9965 | 335.3864 | 254.7144 | 333.3421 | 228.762 | 85.8498 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1719 | 51.5946 | 163.6515 | 16.2663 | 19.6853 | 5.9185 | 163.6567 | 315.7011 | 235.0291 | 313.6568 | 209.0767
2012-10-31 10:25 | 23.9987 | 335.419 | 254.7361 | 333.3976 | 228.8428 | 85.8562 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1718 | 51.5932 | 163.6423 | 16.2663 | 19.6996 | 5.9189 | 163.6475 | 315.7194 | 235.0365 | 313.698 | 209.1432
2012-10-31 10:25 | 24.0032 | 335.3816 | 254.7757 | 333.3564 | 228.9102 | 85.8394 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1717 | 51.5916 | 163.6333 | 16.2662 | 19.7361 | 5.9178 | 163.6385 | 315.6455 | 235.0396 | 313.6203 | 209.1741
2012-10-31 10:25 | 24.0077 | 335.4242 | 254.831 | 333.3533 | 228.7692 | 85.8591 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1716 | 51.5901 | 163.6244 | 16.2661 | 19.7005 | 5.9191 | 163.6296 | 315.7237 | 235.1305 | 313.6528 | 209.0687
2012-10-31 10:25 | 24.0002 | 335.4319 | 254.8313 | 333.3649 | 228.6006 | 85.8487 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1715 | 51.5886 | 163.6156 | 16.2661 | 19.6489 | 5.9184 | 163.6207 | 315.783 | 235.1824 | 313.716 | 208.9517
2012-10-31 10:25 | 24.0092 | 335.4295 | 254.813 | 333.3358 | 228.468 | 85.8354 | 0.014445 | 0.35935 | 0.005191 | 24.8775 | 3.1715 | 51.5877 | 163.6106 | 16.266 | 19.6579 | 5.9175 | 163.6158 | 315.7716 | 235.1551 | 313.6779 | 208.8101
2012-10-31 10:25 | 24.0092 | 335.4181 | 254.813 | 333.3624 | 228.4248 | 85.8527 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1714 | 51.5864 | 163.6033 | 16.2659 | 19.6499 | 5.9187 | 163.6085 | 315.7682 | 235.1631 | 313.7125 | 208.7749
2012-10-31 10:25 | 24.0084 | 335.4363 | 254.7848 | 333.3616 | 228.6834 | 85.8504 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1714 | 51.5853 | 163.5968 | 16.2658 | 19.633 | 5.9185 | 163.6019 | 315.8033 | 235.1518 | 313.7286 | 209.0504
2012-10-31 10:25 | 24.0055 | 335.4449 | 254.8171 | 333.374 | 228.8535 | 85.8481 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1713 | 51.5835 | 163.5858 | 16.2658 | 19.6141 | 5.9184 | 163.591 | 315.8308 | 235.203 | 313.7599 | 209.2394
2012-10-31 10:25 | 24.0099 | 335.4531 | 254.8722 | 333.3784 | 228.9365 | 85.8516 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1712 | 51.5822 | 163.5774 | 16.2658 | 19.6185 | 5.9186 | 163.5826 | 315.8346 | 235.2537 | 313.7599 | 209.318
2012-10-31 10:25 | 24.0099 | 335.4531 | 254.8917 | 333.386 | 228.8933 | 85.855 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1712 | 51.5812 | 163.572 | 16.2657 | 19.6506 | 5.9188 | 163.5772 | 315.8025 | 235.2411 | 313.7354 | 209.2427
2012-10-31 10:25 | 24.0129 | 335.4599 | 254.961 | 333.3852 | 228.8491 | 85.8406 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1711 | 51.5806 | 163.5676 | 16.2658 | 19.6295 | 5.9179 | 163.5728 | 315.8304 | 235.3315 | 313.7557 | 209.2196
2012-10-31 10:25 | 24.0182 | 335.4423 | 254.9858 | 333.3905 | 229.0942 | 85.8441 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1711 | 51.5805 | 163.5673 | 16.2658 | 19.6749 | 5.9181 | 163.5725 | 315.7674 | 235.3109 | 313.7156 | 209.4193
2012-10-31 10:25 | 24.0152 | 335.4698 | 255.0062 | 333.3989 | 228.9772 | 85.8458 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1607 | 51.4026 | 162.4706 | 16.2628 | 19.6479 | 5.9182 | 162.4758 | 315.8219 | 235.3583 | 313.751 | 209.3293
2012-10-31 10:25 | 24.0204 | 335.4521 | 254.9958 | 333.4231 | 228.7898 | 85.8302 | 0.014464 | 0.35928 | 0.005197 | 24.8398 | 3.1627 | 51.4337 | 162.6669 | 16.2628 | 19.6571 | 5.9171 | 162.6721 | 315.795 | 235.3387 | 313.766 | 209.1327
2012-10-31 10:25 | 24.0129 | 335.4408 | 254.961 | 333.408 | 228.7744 | 85.8296 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.163 | 51.4403 | 162.7075 | 16.263 | 19.6335 | 5.9171 | 162.7126 | 315.8073 | 235.3275 | 313.7745 | 209.1409
2012-10-31 10:25 | 24.0152 | 335.4051 | 254.9828 | 333.3608 | 228.3168 | 85.825 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1634 | 51.4471 | 162.7495 | 16.263 | 19.688 | 5.9168 | 162.7547 | 315.7171 | 235.2948 | 313.6728 | 208.6288
2012-10-31 10:25 | 24.0212 | 335.4187 | 254.9264 | 333.4315 | 227.9965 | 85.8319 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1638 | 51.4532 | 162.7876 | 16.2631 | 19.6819 | 5.9173 | 162.7928 | 315.7368 | 235.2445 | 313.7496 | 208.3146
2012-10-31 10:25 | 24.0204 | 335.4141 | 254.7929 | 333.4155 | 227.9328 | 85.8238 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1642 | 51.4601 | 162.8301 | 16.2632 | 19.6972 | 5.9167 | 162.8353 | 315.7169 | 235.0957 | 313.7183 | 208.2356
2012-10-31 10:25 | 24.0227 | 335.4621 | 254.7328 | 333.3912 | 227.7935 | 85.8273 | 0.014452 | 0.35908 | 0.005189 | 24.8464 | 3.1646 | 51.4671 | 162.8729 | 16.2634 | 19.7115 | 5.9169 | 162.8781 | 315.7506 | 235.0213 | 313.6797 | 208.082
2012-10-31 10:25 | 24.0242 | 335.4483 | 254.6797 | 333.4155 | 228.3572 | 85.8337 | 0.014445 | 0.35911 | 0.005187 | 24.8604 | 3.1668 | 51.5036 | 163.0995 | 16.2638 | 19.709 | 5.9174 | 163.1047 | 315.7393 | 234.9707 | 313.7065 | 208.6482
2012-10-31 10:25 | 24.0264 | 335.4505 | 254.6819 | 333.3873 | 228.3123 | 85.8296 | 0.014442 | 0.35908 | 0.005186 | 24.8636 | 3.1736 | 51.6232 | 163.8322 | 16.2664 | 19.7072 | 5.9171 | 163.8374 | 315.7433 | 234.9747 | 313.6801 | 208.6051
2012-10-31 10:25 | 24.0204 | 335.4521 | 254.6525 | 333.3432 | 228.4832 | 85.8383 | 0.014452 | 0.35912 | 0.00519 | 24.8494 | 3.1737 | 51.6248 | 163.8401 | 16.2666 | 19.6731 | 5.9177 | 163.8453 | 315.779 | 234.9794 | 313.6701 | 208.8101
2012-10-31 10:25 | 24.0242 | 335.4902 | 254.7226 | 333.3698 | 228.4477 | 85.8458 | 0.014452 | 0.35907 | 0.005189 | 24.8454 | 3.1738 | 51.6268 | 163.8519 | 16.2667 | 19.6689 | 5.9182 | 163.8571 | 315.8213 | 235.0537 | 313.7009 | 208.7788
2012-10-31 10:26 | 24.0144 | 335.488 | 254.705 | 333.3372 | 228.5754 | 85.8308 | 0.014455 | 0.3592 | 0.005192 | 24.8493 | 3.1738 | 51.6279 | 163.8585 | 16.2667 | 19.6711 | 5.9172 | 163.8636 | 315.8169 | 235.0339 | 313.6661 | 208.9043
2012-10-31 10:26 | 24.0152 | 335.4812 | 254.7877 | 333.3722 | 229.0558 | 85.8527 | 0.014458 | 0.3592 | 0.005193 | 24.8441 | 3.1738 | 51.6278 | 163.8579 | 16.2667 | 19.696 | 5.9187 | 163.8631 | 315.7852 | 235.0917 | 313.6762 | 209.3598
2012-10-31 10:26 | 24.0062 | 335.4646 | 254.8724 | 333.3404 | 229.0075 | 85.8406 | 0.014464 | 0.3592 | 0.005195 | 24.8338 | 3.1738 | 51.6272 | 163.8538 | 16.2667 | 19.679 | 5.9179 | 163.859 | 315.7856 | 235.1934 | 313.6614 | 209.3285
2012-10-31 10:26 | 24.0174 | 335.4872 | 254.9109 | 333.3592 | 228.7829 | 85.8377 | 0.014436 | 0.35923 | 0.005186 | 24.884 | 3.1737 | 51.6264 | 163.8482 | 16.2668 | 19.6661 | 5.9177 | 163.8534 | 315.8211 | 235.2448 | 313.6931 | 209.1168
2012-10-31 10:26 | 24.0129 | 335.4637 | 254.9376 | 333.3471 | 228.6211 | 85.8366 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1737 | 51.6254 | 163.8421 | 16.2667 | 19.6616 | 5.9176 | 163.8473 | 315.8021 | 235.276 | 313.6855 | 208.9595
2012-10-31 10:26 | 24.004 | 335.47 | 254.8858 | 333.3801 | 228.7498 | 85.8533 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1736 | 51.6241 | 163.8336 | 16.2668 | 19.6447 | 5.9187 | 163.8388 | 315.8253 | 235.2411 | 313.7354 | 209.1051
2012-10-31 10:26 | 24.0077 | 335.4737 | 254.9168 | 333.3305 | 228.9461 | 85.8608 | 0.014439 | 0.35933 | 0.005188 | 24.8858 | 3.1735 | 51.6223 | 163.823 | 16.2667 | 19.6564 | 5.9192 | 163.8281 | 315.8173 | 235.2604 | 313.6741 | 209.2897
2012-10-31 10:26 | 24.0032 | 335.4768 | 254.9747 | 333.3831 | 229.0988 | 85.8504 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.1734 | 51.6207 | 163.8134 | 16.2666 | 19.6479 | 5.9185 | 163.8186 | 315.8289 | 235.3268 | 313.7352 | 209.4509
2012-10-31 10:26 | 24.001 | 335.467 | 254.9686 | 333.339 | 229.0731 | 85.855 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1733 | 51.6191 | 163.804 | 16.2666 | 19.6457 | 5.9188 | 163.8092 | 315.8213 | 235.3229 | 313.6933 | 209.4274
2012-10-31 10:26 | 23.9972 | 335.4632 | 255.0195 | 333.3542 | 229.0417 | 85.8423 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1733 | 51.6181 | 163.7972 | 16.2666 | 19.6579 | 5.918 | 163.8024 | 315.8053 | 235.3616 | 313.6963 | 209.3838
2012-10-31 10:26 | 24.0047 | 335.5011 | 255.0699 | 333.3427 | 228.9864 | 85.847 | 0.014474 | 0.35924 | 0.0052 | 24.8196 | 3.1732 | 51.6171 | 163.7923 | 16.2665 | 19.6454 | 5.9183 | 163.7975 | 315.8557 | 235.4245 | 313.6973 | 209.341
2012-10-31 10:26 | 23.9995 | 335.4769 | 255.0179 | 333.368 | 228.8043 | 85.847 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1731 | 51.616 | 163.7845 | 16.2665 | 19.6241 | 5.9183 | 163.7897 | 315.8528 | 235.3938 | 313.7439 | 209.1802
2012-10-31 10:26 | 23.9883 | 335.4543 | 255.0769 | 333.3415 | 228.6791 | 85.8568 | 0.014464 | 0.35928 | 0.005197 | 24.8398 | 3.173 | 51.6145 | 163.7741 | 16.2666 | 19.617 | 5.919 | 163.7793 | 315.8373 | 235.4599 | 313.7245 | 209.0621
2012-10-31 10:26 | 23.9965 | 335.4701 | 255.0305 | 333.3916 | 228.6715 | 85.8522 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.173 | 51.613 | 163.7662 | 16.2665 | 19.6292 | 5.9187 | 163.7714 | 315.8409 | 235.4013 | 313.7624 | 209.0423
2012-10-31 10:26 | 24.001 | 335.486 | 255.0506 | 333.3771 | 228.7193 | 85.8504 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1729 | 51.6116 | 163.7581 | 16.2664 | 19.6617 | 5.9185 | 163.7633 | 315.8243 | 235.3889 | 313.7154 | 209.0576
2012-10-31 10:26 | 23.9957 | 335.4389 | 255.0297 | 333.3946 | 228.7572 | 85.8585 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1728 | 51.61 | 163.7487 | 16.2664 | 19.6484 | 5.9191 | 163.7539 | 315.7905 | 235.3813 | 313.7462 | 209.1088
2012-10-31 10:26 | 23.9942 | 335.483 | 255.0789 | 333.3817 | 228.8933 | 85.8481 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1727 | 51.6087 | 163.7391 | 16.2665 | 19.687 | 5.9184 | 163.7443 | 315.796 | 235.3919 | 313.6947 | 209.2063
2012-10-31 10:26 | 23.9995 | 335.4541 | 255.0686 | 333.406 | 229.0794 | 85.8568 | 0.014445 | 0.35931 | 0.00519 | 24.8744 | 3.1726 | 51.6073 | 163.731 | 16.2664 | 19.6723 | 5.919 | 163.7362 | 315.7818 | 235.3963 | 313.7337 | 209.4071
2012-10-31 10:26 | 23.995 | 335.442 | 255.0914 | 333.3749 | 228.9609 | 85.8504 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1726 | 51.6062 | 163.7255 | 16.2663 | 19.6999 | 5.9185 | 163.7307 | 315.7421 | 235.3915 | 313.675 | 209.261
2012-10-31 10:26 | 24.0002 | 335.451 | 255.1239 | 333.4486 | 228.7853 | 85.8516 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1725 | 51.6051 | 163.7187 | 16.2662 | 19.7051 | 5.9186 | 163.7239 | 315.7459 | 235.4188 | 313.7435 | 209.0802
2012-10-31 10:26 | 24.0047 | 335.4288 | 255.1362 | 333.3998 | 228.4399 | 85.8487 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1724 | 51.6036 | 163.7089 | 16.2662 | 19.6975 | 5.9184 | 163.7141 | 315.7313 | 235.4387 | 313.7023 | 208.7424
2012-10-31 10:26 | 24.0032 | 335.4273 | 255.0411 | 333.444 | 228.6075 | 85.851 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1724 | 51.6022 | 163.7007 | 16.2662 | 19.672 | 5.9186 | 163.7059 | 315.7553 | 235.3691 | 313.772 | 208.9355
2012-10-31 10:27 | 23.998 | 335.4412 | 254.9773 | 333.435 | 228.4529 | 85.851 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1723 | 51.6008 | 163.6926 | 16.2661 | 19.6989 | 5.9186 | 163.6978 | 315.7423 | 235.2784 | 313.7361 | 208.754
2012-10-31 10:27 | 23.9972 | 335.4822 | 254.9726 | 333.4228 | 228.4875 | 85.847 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1722 | 51.5994 | 163.6839 | 16.2661 | 19.6579 | 5.9183 | 163.6891 | 315.8243 | 235.3147 | 313.7649 | 208.8296
2012-10-31 10:27 | 23.9927 | 335.4549 | 254.9525 | 333.4411 | 228.3415 | 85.8504 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1721 | 51.5978 | 163.6755 | 16.2659 | 19.6494 | 5.9185 | 163.6807 | 315.8055 | 235.3031 | 313.7917 | 208.6921
2012-10-31 10:27 | 23.9957 | 335.5036 | 254.8814 | 333.4403 | 228.2344 | 85.8562 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.172 | 51.5959 | 163.6637 | 16.2659 | 19.6123 | 5.9189 | 163.6689 | 315.8913 | 235.2691 | 313.828 | 208.6221
2012-10-31 10:27 | 23.9898 | 335.4482 | 254.8911 | 333.4306 | 228.5194 | 85.8602 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.172 | 51.5945 | 163.6556 | 16.2658 | 19.6064 | 5.9192 | 163.6608 | 315.8418 | 235.2847 | 313.8242 | 208.913
2012-10-31 10:27 | 23.9875 | 335.4345 | 254.9239 | 333.4397 | 228.4896 | 85.855 | 0.014474 | 0.35927 | 0.0052 | 24.8216 | 3.1719 | 51.5934 | 163.6482 | 16.2659 | 19.6482 | 5.9188 | 163.6534 | 315.7863 | 235.2757 | 313.7915 | 208.8414
2012-10-31 10:27 | 23.9883 | 335.4657 | 254.9247 | 333.4101 | 228.6319 | 85.8475 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1718 | 51.5918 | 163.6384 | 16.2658 | 19.6691 | 5.9183 | 163.6436 | 315.7966 | 235.2556 | 313.741 | 208.9628
2012-10-31 10:27 | 23.992 | 335.4846 | 254.944 | 333.4442 | 228.5373 | 85.851 | 0.01447 | 0.35933 | 0.005199 | 24.8325 | 3.1717 | 51.5904 | 163.6294 | 16.2658 | 19.6728 | 5.9186 | 163.6346 | 315.8118 | 235.2712 | 313.7714 | 208.8645
2012-10-31 10:27 | 23.9815 | 335.4513 | 254.9374 | 333.3995 | 228.3735 | 85.8527 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1716 | 51.5892 | 163.6204 | 16.266 | 19.6463 | 5.9187 | 163.6256 | 315.805 | 235.2911 | 313.7532 | 208.7272
2012-10-31 10:27 | 23.9785 | 335.4369 | 254.911 | 333.446 | 228.6929 | 85.862 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.1716 | 51.5883 | 163.6159 | 16.2658 | 19.6352 | 5.9193 | 163.6211 | 315.8017 | 235.2758 | 313.8108 | 209.0577
2012-10-31 10:27 | 23.9696 | 335.4432 | 254.9216 | 333.4371 | 228.7036 | 85.8522 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1715 | 51.5872 | 163.6092 | 16.2658 | 19.6384 | 5.9187 | 163.6144 | 315.8048 | 235.2832 | 313.7987 | 209.0652
2012-10-31 10:27 | 23.977 | 335.4392 | 254.9446 | 333.4368 | 228.7267 | 85.855 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1714 | 51.5857 | 163.5997 | 16.2658 | 19.6016 | 5.9188 | 163.6049 | 315.8376 | 235.343 | 313.8352 | 209.1251
2012-10-31 10:27 | 23.9785 | 335.4521 | 254.9813 | 333.4231 | 228.7833 | 85.8602 | 0.014445 | 0.3594 | 0.005192 | 24.8804 | 3.1714 | 51.5847 | 163.5934 | 16.2658 | 19.6031 | 5.9192 | 163.5986 | 315.849 | 235.3782 | 313.82 | 209.1802
2012-10-31 10:27 | 23.9815 | 335.4247 | 254.996 | 333.4413 | 228.6094 | 85.8487 | 0.014464 | 0.35941 | 0.005199 | 24.8488 | 3.1713 | 51.5834 | 163.5859 | 16.2657 | 19.6623 | 5.9184 | 163.5911 | 315.7624 | 235.3337 | 313.779 | 208.9471
2012-10-31 10:27 | 23.9748 | 335.4027 | 254.9502 | 333.4308 | 228.3314 | 85.8493 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1712 | 51.582 | 163.5774 | 16.2657 | 19.6235 | 5.9185 | 163.5826 | 315.7792 | 235.3267 | 313.8073 | 208.7079
2012-10-31 10:27 | 23.9733 | 335.4279 | 254.9214 | 333.456 | 228.4557 | 85.8504 | 0.014467 | 0.35937 | 0.005199 | 24.8406 | 3.1712 | 51.5809 | 163.5717 | 16.2656 | 19.626 | 5.9185 | 163.5769 | 315.8019 | 235.2954 | 313.83 | 208.8297
2012-10-31 10:27 | 23.9748 | 335.4027 | 254.9346 | 333.4537 | 228.3157 | 85.8487 | 0.014477 | 0.35934 | 0.005202 | 24.8214 | 3.1655 | 51.4845 | 162.975 | 16.2642 | 19.6436 | 5.9184 | 162.9802 | 315.7591 | 235.291 | 313.8101 | 208.6721
2012-10-31 10:27 | 23.9793 | 335.3996 | 254.8884 | 333.4353 | 228.3123 | 85.825 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1622 | 51.4258 | 162.621 | 16.2624 | 19.6521 | 5.9168 | 162.6262 | 315.7475 | 235.2363 | 313.7832 | 208.6602
2012-10-31 10:27 | 23.9793 | 335.3654 | 254.8416 | 333.4201 | 228.4657 | 85.8342 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.163 | 51.4388 | 162.7007 | 16.2627 | 19.6721 | 5.9174 | 162.7059 | 315.6933 | 235.1695 | 313.748 | 208.7936
2012-10-31 10:27 | 23.9793 | 335.3616 | 254.8572 | 333.4315 | 228.5325 | 85.8296 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.1633 | 51.4443 | 162.735 | 16.2627 | 19.6481 | 5.9171 | 162.7402 | 315.7135 | 235.2091 | 313.7834 | 208.8844
2012-10-31 10:27 | 23.9755 | 335.3197 | 254.8456 | 333.4239 | 228.6348 | 85.8331 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1637 | 51.4505 | 162.7731 | 16.2629 | 19.6322 | 5.9173 | 162.7783 | 315.6875 | 235.2134 | 313.7917 | 209.0026
2012-10-31 10:27 | 23.9681 | 335.3275 | 254.846 | 333.4051 | 228.1124 | 85.8273 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.164 | 51.457 | 162.8123 | 16.2631 | 19.6449 | 5.9169 | 162.8175 | 315.6826 | 235.2011 | 313.7602 | 208.4675
2012-10-31 10:28 | 23.9755 | 335.3311 | 254.7637 | 333.4087 | 228.5287 | 85.8227 | 0.014448 | 0.35902 | 0.005187 | 24.8493 | 3.1666 | 51.5013 | 163.0851 | 16.2638 | 19.6563 | 5.9166 | 163.0903 | 315.6748 | 235.1074 | 313.7524 | 208.8724
2012-10-31 10:28 | 23.9591 | 335.3566 | 254.8916 | 333.3694 | 229.8526 | 85.8273 | 0.014455 | 0.35899 | 0.005189 | 24.8353 | 3.1736 | 51.6231 | 163.8316 | 16.2664 | 19.692 | 5.9169 | 163.8368 | 315.6646 | 235.1996 | 313.6774 | 210.1606
2012-10-31 10:28 | 23.9696 | 335.348 | 255.0348 | 333.3799 | 229.5133 | 85.8429 | 0.014439 | 0.35908 | 0.005185 | 24.8688 | 3.1737 | 51.6249 | 163.8425 | 16.2664 | 19.7025 | 5.918 | 163.8477 | 315.6455 | 235.3323 | 313.6774 | 209.8108
2012-10-31 10:28 | 23.9711 | 335.3495 | 255.0909 | 333.3586 | 228.9449 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35908 | 0.005192 | 24.8361 | 3.1738 | 51.6261 | 163.8504 | 16.2664 | 19.696 | 5.9183 | 163.8556 | 315.6535 | 235.3949 | 313.6626 | 209.2489
2012-10-31 10:28 | 23.9643 | 335.4379 | 255.0451 | 333.367 | 228.3799 | 85.8493 | 0.014436 | 0.35909 | 0.005184 | 24.875 | 3.1738 | 51.6268 | 163.854 | 16.2664 | 19.6812 | 5.9185 | 163.8591 | 315.7567 | 235.3639 | 313.6858 | 208.6987
2012-10-31 10:28 | 23.9546 | 335.3901 | 254.9456 | 333.3345 | 228.5156 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1738 | 51.6261 | 163.8501 | 16.2664 | 19.6474 | 5.9183 | 163.8553 | 315.7427 | 235.2982 | 313.6871 | 208.8682
2012-10-31 10:28 | 23.9568 | 335.3619 | 254.9049 | 333.3291 | 228.4196 | 85.8394 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.1738 | 51.6256 | 163.8473 | 16.2664 | 19.6857 | 5.9178 | 163.8525 | 315.6762 | 235.2192 | 313.6434 | 208.7339
2012-10-31 10:28 | 23.9509 | 335.337 | 254.8405 | 333.3612 | 228.1896 | 85.8475 | 0.014464 | 0.3592 | 0.005195 | 24.8338 | 3.1737 | 51.6251 | 163.843 | 16.2665 | 19.6678 | 5.9183 | 163.8482 | 315.6692 | 235.1727 | 313.6934 | 208.5218
2012-10-31 10:28 | 23.9561 | 335.3422 | 254.7755 | 333.3322 | 228.6351 | 85.8539 | 0.014461 | 0.3592 | 0.005194 | 24.8389 | 3.1737 | 51.624 | 163.8371 | 16.2664 | 19.6529 | 5.9188 | 163.8423 | 315.6893 | 235.1226 | 313.6793 | 208.9822
2012-10-31 10:28 | 23.9479 | 335.3187 | 254.7829 | 333.343 | 229.0553 | 85.8487 | 0.014464 | 0.35923 | 0.005196 | 24.8358 | 3.1736 | 51.623 | 163.8295 | 16.2665 | 19.6247 | 5.9184 | 163.8347 | 315.694 | 235.1582 | 313.7183 | 209.4306
2012-10-31 10:28 | 23.9516 | 335.3415 | 254.8724 | 333.3391 | 229.1416 | 85.8556 | 0.01447 | 0.35927 | 0.005199 | 24.8285 | 3.1735 | 51.6221 | 163.8242 | 16.2665 | 19.6605 | 5.9189 | 163.8294 | 315.681 | 235.2119 | 313.6786 | 209.4811
2012-10-31 10:28 | 23.9486 | 335.3423 | 254.924 | 333.3551 | 228.9303 | 85.8475 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1734 | 51.6204 | 163.8147 | 16.2664 | 19.6856 | 5.9183 | 163.8199 | 315.6567 | 235.2384 | 313.6695 | 209.2447
2012-10-31 10:28 | 23.9576 | 335.3475 | 254.976 | 333.3832 | 229.0139 | 85.8516 | 0.014461 | 0.35921 | 0.005195 | 24.8399 | 3.1734 | 51.619 | 163.8057 | 16.2663 | 19.6865 | 5.9186 | 163.8109 | 315.661 | 235.2895 | 313.6967 | 209.3274
2012-10-31 10:28 | 23.9479 | 335.3187 | 254.9975 | 333.3735 | 228.9531 | 85.8579 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1733 | 51.6176 | 163.7975 | 16.2663 | 19.721 | 5.919 | 163.8027 | 315.5977 | 235.2765 | 313.6525 | 209.2321
2012-10-31 10:28 | 23.9539 | 335.3171 | 255.0152 | 333.3376 | 228.9827 | 85.8678 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1732 | 51.6162 | 163.7884 | 16.2663 | 19.6788 | 5.9197 | 163.7936 | 315.6383 | 235.3364 | 313.6588 | 209.3039
2012-10-31 10:28 | 23.9568 | 335.3276 | 254.983 | 333.3329 | 229.0957 | 85.8614 | 0.014461 | 0.3592 | 0.005194 | 24.8389 | 3.1731 | 51.615 | 163.7801 | 16.2664 | 19.6336 | 5.9193 | 163.7853 | 315.694 | 235.3494 | 313.6993 | 209.4621
2012-10-31 10:28 | 23.9554 | 335.3567 | 255.0674 | 333.3619 | 229.1139 | 85.8585 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.173 | 51.6132 | 163.7702 | 16.2662 | 19.6603 | 5.9191 | 163.7754 | 315.6964 | 235.4071 | 313.7016 | 209.4536
2012-10-31 10:28 | 23.9524 | 335.3575 | 255.0605 | 333.3475 | 229.2839 | 85.8539 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.173 | 51.6123 | 163.7652 | 16.2662 | 19.6613 | 5.9188 | 163.7704 | 315.6962 | 235.3992 | 313.6862 | 209.6226
2012-10-31 10:28 | 23.9554 | 335.3757 | 255.1337 | 333.3239 | 229.3773 | 85.8498 | 0.014458 | 0.35917 | 0.005193 | 24.8421 | 3.1729 | 51.611 | 163.7567 | 16.2662 | 19.6402 | 5.9185 | 163.7619 | 315.7355 | 235.4935 | 313.6837 | 209.7371
2012-10-31 10:28 | 23.9568 | 335.3733 | 255.1546 | 333.3671 | 229.3708 | 85.8597 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1728 | 51.6098 | 163.7489 | 16.2662 | 19.6055 | 5.9192 | 163.7541 | 315.7678 | 235.5491 | 313.7616 | 209.7653
2012-10-31 10:28 | 23.9568 | 335.3733 | 255.2014 | 333.3671 | 229.4573 | 85.8493 | 0.014467 | 0.35927 | 0.005198 | 24.8336 | 3.1727 | 51.6082 | 163.7388 | 16.2662 | 19.6577 | 5.9185 | 163.744 | 315.7156 | 235.5437 | 313.7094 | 209.7996
2012-10-31 10:29 | 23.9598 | 335.3725 | 255.2318 | 333.3435 | 229.0948 | 85.8568 | 0.014442 | 0.35924 | 0.005188 | 24.8746 | 3.1726 | 51.6069 | 163.7304 | 16.2662 | 19.6486 | 5.919 | 163.7356 | 315.7239 | 235.5832 | 313.6949 | 209.4462
2012-10-31 10:29 | 23.9576 | 335.3931 | 255.21 | 333.3679 | 228.9786 | 85.8614 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1725 | 51.6039 | 163.7143 | 16.2659 | 19.6183 | 5.9193 | 163.7195 | 315.7748 | 235.5917 | 313.7496 | 209.3603
2012-10-31 10:29 | 23.9621 | 335.4129 | 255.195 | 333.3991 | 229.0342 | 85.8533 | 0.014464 | 0.35925 | 0.005196 | 24.8378 | 3.1723 | 51.601 | 163.6952 | 16.266 | 19.663 | 5.9187 | 163.7004 | 315.7499 | 235.532 | 313.7361 | 209.3712
2012-10-31 10:29 | 23.9658 | 335.447 | 255.1714 | 333.4066 | 228.8059 | 85.8498 | 0.014464 | 0.35943 | 0.005199 | 24.8498 | 3.1723 | 51.6001 | 163.6889 | 16.266 | 19.6426 | 5.9185 | 163.6941 | 315.8044 | 235.5288 | 313.764 | 209.1633
2012-10-31 10:29 | 23.9598 | 335.4296 | 255.1771 | 333.3854 | 228.9139 | 85.8591 | 0.01447 | 0.35933 | 0.005199 | 24.8325 | 3.1722 | 51.5986 | 163.6793 | 16.266 | 19.6205 | 5.9191 | 163.6845 | 315.8091 | 235.5566 | 313.7649 | 209.2934
2012-10-31 10:29 | 23.9628 | 335.4478 | 255.1489 | 333.4226 | 229.1056 | 85.862 | 0.014477 | 0.35934 | 0.005202 | 24.8214 | 3.1721 | 51.5972 | 163.6717 | 16.266 | 19.5995 | 5.9193 | 163.6769 | 315.8483 | 235.5494 | 313.8231 | 209.5061
2012-10-31 10:29 | 23.9666 | 335.4516 | 255.1917 | 333.396 | 229.1959 | 85.855 | 0.01447 | 0.35931 | 0.005199 | 24.8314 | 3.172 | 51.5959 | 163.6639 | 16.2659 | 19.6073 | 5.9188 | 163.6691 | 315.8443 | 235.5844 | 313.7887 | 209.5886
2012-10-31 10:29 | 23.9703 | 335.4515 | 255.211 | 333.3883 | 229.0659 | 85.8631 | 0.014474 | 0.35933 | 0.005201 | 24.8256 | 3.172 | 51.5949 | 163.6587 | 16.2658 | 19.615 | 5.9194 | 163.6639 | 315.8365 | 235.596 | 313.7733 | 209.4509
2012-10-31 10:29 | 23.9666 | 335.4745 | 255.2034 | 333.4417 | 229.0308 | 85.8585 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1719 | 51.5936 | 163.6515 | 16.2657 | 19.6875 | 5.9191 | 163.6567 | 315.787 | 235.5159 | 313.7542 | 209.3433
2012-10-31 10:29 | 23.9628 | 335.4669 | 255.1801 | 333.4226 | 229.1449 | 85.8562 | 0.01448 | 0.35934 | 0.005203 | 24.8163 | 3.1719 | 51.5924 | 163.6447 | 16.2656 | 19.6195 | 5.9189 | 163.6499 | 315.8474 | 235.5606 | 313.8031 | 209.5254
2012-10-31 10:29 | 23.9666 | 335.4364 | 255.219 | 333.4226 | 228.9679 | 85.8562 | 0.014477 | 0.35935 | 0.005202 | 24.8225 | 3.1718 | 51.5911 | 163.6356 | 16.2657 | 19.6394 | 5.9189 | 163.6408 | 315.797 | 235.5796 | 313.7832 | 209.3285
2012-10-31 10:29 | 23.9696 | 335.5003 | 255.2064 | 333.418 | 228.9434 | 85.8522 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1717 | 51.5895 | 163.6256 | 16.2657 | 19.6424 | 5.9187 | 163.6308 | 315.8579 | 235.564 | 313.7756 | 209.301
2012-10-31 10:29 | 23.9696 | 335.4851 | 255.2142 | 333.4523 | 228.9277 | 85.8545 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1716 | 51.5883 | 163.6181 | 16.2656 | 19.6143 | 5.9188 | 163.6233 | 315.8708 | 235.5999 | 313.838 | 209.3134
2012-10-31 10:29 | 23.9711 | 335.4942 | 255.2079 | 333.4347 | 228.9331 | 85.8631 | 0.014452 | 0.35941 | 0.005194 | 24.8694 | 3.1716 | 51.5876 | 163.6135 | 16.2656 | 19.6198 | 5.9194 | 163.6187 | 315.8744 | 235.5881 | 313.8149 | 209.3133
2012-10-31 10:29 | 23.9726 | 335.469 | 255.2016 | 333.4362 | 228.8796 | 85.855 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1715 | 51.5861 | 163.6042 | 16.2656 | 19.5932 | 5.9188 | 163.6094 | 315.8758 | 235.6084 | 313.843 | 209.2864
2012-10-31 10:29 | 23.9778 | 335.5237 | 255.1834 | 333.4986 | 228.7079 | 85.8406 | 0.014467 | 0.35938 | 0.005199 | 24.8416 | 3.1714 | 51.5848 | 163.597 | 16.2655 | 19.6385 | 5.9179 | 163.6022 | 315.8852 | 235.5449 | 313.8601 | 209.0694
2012-10-31 10:29 | 23.98 | 335.5069 | 255.1583 | 333.4627 | 228.8791 | 85.8527 | 0.014477 | 0.35937 | 0.005203 | 24.8234 | 3.1714 | 51.5838 | 163.5906 | 16.2655 | 19.6006 | 5.9187 | 163.5958 | 315.9063 | 235.5577 | 313.8621 | 209.2785
2012-10-31 10:29 | 23.9778 | 335.4742 | 255.1327 | 333.4414 | 228.8455 | 85.862 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1713 | 51.5827 | 163.5833 | 16.2656 | 19.6105 | 5.9193 | 163.5885 | 315.8637 | 235.5222 | 313.8309 | 209.235
2012-10-31 10:29 | 23.98 | 335.4955 | 255.1505 | 333.4513 | 228.8437 | 85.8649 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1712 | 51.5809 | 163.5713 | 16.2656 | 19.6528 | 5.9195 | 163.5765 | 315.8427 | 235.4977 | 313.7985 | 209.1909
2012-10-31 10:29 | 23.9755 | 335.4948 | 255.1343 | 333.462 | 228.741 | 85.8441 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1609 | 51.4044 | 162.4836 | 16.2626 | 19.6403 | 5.9181 | 162.4888 | 315.8545 | 235.494 | 313.8217 | 209.1007
2012-10-31 10:30 | 23.9808 | 335.443 | 255.1045 | 333.4368 | 228.7187 | 85.8429 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1626 | 51.4328 | 162.6632 | 16.2626 | 19.6295 | 5.918 | 162.6684 | 315.8135 | 235.475 | 313.8073 | 209.0892
2012-10-31 10:30 | 23.9793 | 335.4567 | 255.0952 | 333.4239 | 228.7998 | 85.8331 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1629 | 51.4386 | 162.6977 | 16.2629 | 19.6521 | 5.9173 | 162.7029 | 315.8046 | 235.4431 | 313.7718 | 209.1477
2012-10-31 10:30 | 23.983 | 335.4224 | 255.0599 | 333.4619 | 228.5755 | 85.8412 | 0.014442 | 0.35908 | 0.005186 | 24.8636 | 3.1634 | 51.4458 | 162.7432 | 16.2629 | 19.6397 | 5.9179 | 162.7484 | 315.7827 | 235.4202 | 313.8222 | 208.9358
2012-10-31 10:30 | 23.983 | 335.3919 | 255.0482 | 333.4466 | 228.0644 | 85.8348 | 0.014448 | 0.35907 | 0.005188 | 24.8523 | 3.1638 | 51.4536 | 162.7901 | 16.2631 | 19.6157 | 5.9175 | 162.7953 | 315.7762 | 235.4325 | 313.8309 | 208.4487
2012-10-31 10:30 | 23.9853 | 335.3904 | 254.8398 | 333.4223 | 227.705 | 85.8331 | 0.014436 | 0.35904 | 0.005183 | 24.8709 | 3.1642 | 51.4597 | 162.8277 | 16.2632 | 19.6099 | 5.9173 | 162.8328 | 315.7805 | 235.2299 | 313.8124 | 208.0951
2012-10-31 10:30 | 23.986 | 335.4063 | 254.7624 | 333.4496 | 228.1696 | 85.836 | 0.014452 | 0.35905 | 0.005189 | 24.8444 | 3.1646 | 51.4666 | 162.8707 | 16.2633 | 19.6187 | 5.9175 | 162.8759 | 315.7876 | 235.1437 | 313.8309 | 208.5509
2012-10-31 10:30 | 23.992 | 335.4504 | 254.7138 | 333.4404 | 227.983 | 85.8302 | 0.014452 | 0.35902 | 0.005189 | 24.8424 | 3.1676 | 51.5174 | 163.1862 | 16.2639 | 19.6447 | 5.9171 | 163.1914 | 315.8057 | 235.0691 | 313.7957 | 208.3383
2012-10-31 10:30 | 23.9868 | 335.4147 | 254.6033 | 333.4162 | 228.5007 | 85.8412 | 0.014442 | 0.35904 | 0.005185 | 24.8606 | 3.1735 | 51.6208 | 163.8178 | 16.2663 | 19.5994 | 5.9179 | 163.823 | 315.8153 | 235.0039 | 313.8168 | 208.9013
2012-10-31 10:30 | 23.9868 | 335.449 | 254.6189 | 333.4048 | 228.367 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35899 | 0.005189 | 24.8353 | 3.1736 | 51.6222 | 163.8256 | 16.2664 | 19.6114 | 5.9189 | 163.8308 | 315.8376 | 235.0075 | 313.7934 | 208.7556
2012-10-31 10:30 | 23.977 | 335.4544 | 254.5974 | 333.3797 | 228.3218 | 85.8464 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1736 | 51.624 | 163.8366 | 16.2665 | 19.5976 | 5.9183 | 163.8418 | 315.8568 | 234.9998 | 313.7821 | 208.7242
2012-10-31 10:30 | 23.9883 | 335.4809 | 254.6204 | 333.3948 | 228.3921 | 85.8626 | 0.014455 | 0.35911 | 0.005191 | 24.8432 | 3.1737 | 51.6247 | 163.8391 | 16.2666 | 19.633 | 5.9194 | 163.8443 | 315.8479 | 234.9874 | 313.7618 | 208.7591
2012-10-31 10:30 | 23.9853 | 335.4627 | 254.6408 | 333.4147 | 228.3773 | 85.8545 | 0.014452 | 0.35917 | 0.005191 | 24.8524 | 3.1736 | 51.6245 | 163.8377 | 16.2666 | 19.5899 | 5.9188 | 163.8429 | 315.8728 | 235.0509 | 313.8248 | 208.7874
2012-10-31 10:30 | 23.989 | 335.4931 | 254.5977 | 333.3841 | 228.2631 | 85.8481 | 0.014442 | 0.35925 | 0.005188 | 24.8756 | 3.1736 | 51.6238 | 163.8328 | 16.2667 | 19.6497 | 5.9184 | 163.838 | 315.8434 | 234.948 | 313.7344 | 208.6134
2012-10-31 10:30 | 23.977 | 335.4696 | 254.6364 | 333.3835 | 228.542 | 85.8527 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1735 | 51.6232 | 163.8281 | 16.2667 | 19.5816 | 5.9187 | 163.8333 | 315.888 | 235.0548 | 313.8019 | 208.9604
2012-10-31 10:30 | 23.9875 | 335.4611 | 254.6859 | 333.3826 | 228.9338 | 85.8504 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1734 | 51.622 | 163.8194 | 16.2669 | 19.6081 | 5.9185 | 163.8246 | 315.853 | 235.0778 | 313.7745 | 209.3257
2012-10-31 10:30 | 23.9838 | 335.4726 | 254.7329 | 333.3751 | 228.8947 | 85.8464 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.1734 | 51.6215 | 163.8171 | 16.2668 | 19.5964 | 5.9183 | 163.8223 | 315.8762 | 235.1365 | 313.7787 | 209.2983
2012-10-31 10:30 | 23.989 | 335.5083 | 254.8123 | 333.3993 | 229.0964 | 85.8487 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1734 | 51.6208 | 163.8129 | 16.2668 | 19.5896 | 5.9184 | 163.8181 | 315.9187 | 235.2227 | 313.8097 | 209.5068
2012-10-31 10:30 | 23.986 | 335.5205 | 254.86 | 333.3887 | 229.0384 | 85.8585 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1733 | 51.6192 | 163.8019 | 16.2669 | 19.5986 | 5.9191 | 163.8071 | 315.9219 | 235.2614 | 313.7901 | 209.4398
2012-10-31 10:30 | 23.9823 | 335.4864 | 254.9382 | 333.4117 | 229.0583 | 85.8487 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1732 | 51.6181 | 163.7952 | 16.2668 | 19.5307 | 5.9184 | 163.8004 | 315.9557 | 235.4075 | 313.881 | 209.5276
2012-10-31 10:30 | 23.986 | 335.5091 | 254.899 | 333.3925 | 229.0974 | 85.8452 | 0.014445 | 0.35935 | 0.005191 | 24.8775 | 3.1731 | 51.6165 | 163.7849 | 16.2668 | 19.5464 | 5.9182 | 163.7901 | 315.9627 | 235.3526 | 313.8461 | 209.551
2012-10-31 10:30 | 23.9793 | 335.4986 | 254.9742 | 333.3973 | 229.1182 | 85.8394 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.173 | 51.6147 | 163.7737 | 16.2668 | 19.5438 | 5.9178 | 163.7789 | 315.9548 | 235.4304 | 313.8535 | 209.5744
2012-10-31 10:30 | 23.9845 | 335.4962 | 255.0419 | 333.3987 | 228.9229 | 85.8452 | 0.014445 | 0.35928 | 0.00519 | 24.8725 | 3.1729 | 51.6138 | 163.7674 | 16.2669 | 19.565 | 5.9182 | 163.7726 | 315.9312 | 235.4769 | 313.8337 | 209.3579
2012-10-31 10:31 | 23.9883 | 335.5228 | 255.0496 | 333.4025 | 228.8402 | 85.8539 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1729 | 51.6126 | 163.7601 | 16.2668 | 19.5487 | 5.9188 | 163.7652 | 315.9741 | 235.5009 | 313.8538 | 209.2915
2012-10-31 10:31 | 23.9853 | 335.5579 | 255.0154 | 333.4185 | 228.8608 | 85.8591 | 0.01448 | 0.35933 | 0.005203 | 24.8153 | 3.1728 | 51.6112 | 163.7513 | 16.2668 | 19.5257 | 5.9191 | 163.7565 | 316.0322 | 235.4897 | 313.8928 | 209.3351
2012-10-31 10:31 | 23.986 | 335.4977 | 254.9888 | 333.3963 | 228.6414 | 85.8487 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1727 | 51.6101 | 163.745 | 16.2668 | 19.5184 | 5.9184 | 163.7502 | 315.9793 | 235.4704 | 313.8779 | 209.123
2012-10-31 10:31 | 23.9935 | 335.4899 | 254.9611 | 333.4191 | 228.9476 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1726 | 51.6083 | 163.7342 | 16.2667 | 19.5459 | 5.9189 | 163.7394 | 315.944 | 235.4152 | 313.8732 | 209.4017
2012-10-31 10:31 | 23.9905 | 335.5326 | 255.005 | 333.4161 | 228.9957 | 85.8539 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1726 | 51.607 | 163.7257 | 16.2667 | 19.5429 | 5.9188 | 163.7309 | 315.9897 | 235.4621 | 313.8732 | 209.4528
2012-10-31 10:31 | 23.992 | 335.4999 | 255.0026 | 333.41 | 228.9815 | 85.8574 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1725 | 51.6055 | 163.7167 | 16.2667 | 19.5765 | 5.919 | 163.7219 | 315.9234 | 235.4261 | 313.8335 | 209.405
2012-10-31 10:31 | 23.9927 | 335.512 | 254.9916 | 333.4297 | 228.656 | 85.8602 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1724 | 51.6041 | 163.7081 | 16.2667 | 19.5852 | 5.9192 | 163.7132 | 315.9268 | 235.4064 | 313.8445 | 209.0708
2012-10-31 10:31 | 23.9972 | 335.486 | 254.9804 | 333.4494 | 228.6211 | 85.8556 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1723 | 51.6028 | 163.7011 | 16.2666 | 19.5737 | 5.9189 | 163.7063 | 315.9123 | 235.4067 | 313.8757 | 209.0474
2012-10-31 10:31 | 24.0025 | 335.4913 | 254.9818 | 333.3976 | 228.6461 | 85.8608 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1722 | 51.6015 | 163.6923 | 16.2666 | 19.5991 | 5.9192 | 163.6975 | 315.8922 | 235.3827 | 313.7985 | 209.047
2012-10-31 10:31 | 24.0055 | 335.5096 | 254.9497 | 333.4197 | 228.6452 | 85.8481 | 0.014452 | 0.35937 | 0.005194 | 24.8664 | 3.1721 | 51.5997 | 163.6818 | 16.2665 | 19.586 | 5.9184 | 163.687 | 315.9236 | 235.3637 | 313.8337 | 209.0592
2012-10-31 10:31 | 24.0062 | 335.5103 | 254.9894 | 333.4546 | 228.7245 | 85.8591 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1721 | 51.5985 | 163.6754 | 16.2664 | 19.6028 | 5.9191 | 163.6806 | 315.9075 | 235.3866 | 313.8518 | 209.1217
2012-10-31 10:31 | 24.004 | 335.5347 | 254.9755 | 333.4715 | 228.8166 | 85.855 | 0.014464 | 0.3594 | 0.005198 | 24.8478 | 3.172 | 51.597 | 163.6667 | 16.2663 | 19.6086 | 5.9188 | 163.6719 | 315.9261 | 235.3669 | 313.8629 | 209.208
2012-10-31 10:31 | 24.0055 | 335.5324 | 255.0356 | 333.473 | 228.8535 | 85.8504 | 0.014452 | 0.35943 | 0.005194 | 24.8704 | 3.1719 | 51.5955 | 163.658 | 16.2662 | 19.6342 | 5.9185 | 163.6632 | 315.8982 | 235.4014 | 313.8388 | 209.2193
2012-10-31 10:31 | 24.0002 | 335.5804 | 255.0303 | 333.46 | 228.9583 | 85.8493 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1719 | 51.5942 | 163.6492 | 16.2662 | 19.6128 | 5.9185 | 163.6544 | 315.9676 | 235.4175 | 313.8472 | 209.3455
2012-10-31 10:31 | 24.0107 | 335.5186 | 255.0681 | 333.482 | 228.8508 | 85.8602 | 0.014455 | 0.35938 | 0.005195 | 24.8623 | 3.1718 | 51.5932 | 163.6422 | 16.2663 | 19.6674 | 5.9192 | 163.6474 | 315.8512 | 235.4007 | 313.8146 | 209.1834
2012-10-31 10:31 | 24.004 | 335.5461 | 255.038 | 333.4791 | 228.6594 | 85.851 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1717 | 51.5917 | 163.6334 | 16.2663 | 19.6246 | 5.9186 | 163.6386 | 315.9215 | 235.4134 | 313.8545 | 209.0348
2012-10-31 10:31 | 24.0152 | 335.5155 | 255.0297 | 333.4903 | 228.6313 | 85.8522 | 0.014455 | 0.35938 | 0.005195 | 24.8623 | 3.1716 | 51.5903 | 163.6258 | 16.2661 | 19.6238 | 5.9187 | 163.631 | 315.8917 | 235.4059 | 313.8665 | 209.0075
2012-10-31 10:31 | 24.0077 | 335.5118 | 255.0144 | 333.4828 | 228.5766 | 85.866 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1715 | 51.589 | 163.6168 | 16.2662 | 19.6283 | 5.9196 | 163.622 | 315.8835 | 235.3861 | 313.8545 | 208.9483
2012-10-31 10:31 | 24.0107 | 335.511 | 254.9705 | 333.4667 | 228.7093 | 85.8631 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1715 | 51.5874 | 163.6084 | 16.2661 | 19.6193 | 5.9194 | 163.6136 | 315.8917 | 235.3512 | 313.8474 | 209.09
2012-10-31 10:31 | 24.0114 | 335.5193 | 254.9673 | 333.4598 | 228.5607 | 85.8562 | 0.014461 | 0.35941 | 0.005197 | 24.854 | 3.1714 | 51.5863 | 163.601 | 16.2661 | 19.616 | 5.9189 | 163.6062 | 315.9033 | 235.3513 | 313.8438 | 208.9447
2012-10-31 10:31 | 24.0129 | 335.5055 | 254.9493 | 333.4689 | 228.5464 | 85.8666 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1713 | 51.5848 | 163.5924 | 16.266 | 19.5974 | 5.9196 | 163.5976 | 315.9081 | 235.3519 | 313.8715 | 208.949
2012-10-31 10:31 | 24.0167 | 335.4713 | 254.9336 | 333.4918 | 228.5895 | 85.8533 | 0.014464 | 0.35944 | 0.005199 | 24.8507 | 3.1713 | 51.5837 | 163.5855 | 16.2659 | 19.6293 | 5.9187 | 163.5907 | 315.842 | 235.3043 | 313.8625 | 208.9602
2012-10-31 10:32 | 24.0137 | 335.4683 | 254.9267 | 333.4735 | 228.6337 | 85.8626 | 0.014464 | 0.35935 | 0.005198 | 24.8448 | 3.1712 | 51.5827 | 163.5805 | 16.2658 | 19.6303 | 5.9194 | 163.5857 | 315.838 | 235.2964 | 313.8432 | 209.0034
2012-10-31 10:32 | 24.0159 | 335.4591 | 254.9211 | 333.4834 | 228.6674 | 85.8493 | 0.014477 | 0.35935 | 0.005202 | 24.8225 | 3.1711 | 51.5813 | 163.572 | 16.2658 | 19.6566 | 5.9185 | 163.5772 | 315.8025 | 235.2645 | 313.8268 | 209.0108
2012-10-31 10:32 | 24.0167 | 335.5055 | 254.9024 | 333.488 | 228.6013 | 85.8522 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1711 | 51.5803 | 163.5661 | 16.2658 | 19.6253 | 5.9187 | 163.5713 | 315.8802 | 235.2771 | 313.8627 | 208.976
2012-10-31 10:32 | 24.0227 | 335.5496 | 254.9162 | 333.5016 | 228.5759 | 85.8504 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.171 | 51.579 | 163.5575 | 16.2658 | 19.6233 | 5.9185 | 163.5627 | 315.9263 | 235.2929 | 313.8783 | 208.9526
2012-10-31 10:32 | 24.0219 | 335.5222 | 254.9271 | 333.4779 | 228.6419 | 85.8597 | 0.014474 | 0.35944 | 0.005203 | 24.8336 | 3.171 | 51.5778 | 163.5519 | 16.2656 | 19.6064 | 5.9192 | 163.5571 | 315.9158 | 235.3207 | 313.8715 | 209.0355
2012-10-31 10:32 | 24.0242 | 335.494 | 254.9138 | 333.4917 | 228.5577 | 85.8539 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1699 | 51.5607 | 163.4438 | 16.2656 | 19.6769 | 5.9188 | 163.449 | 315.8171 | 235.2369 | 313.8148 | 208.8808
2012-10-31 10:32 | 24.0271 | 335.4665 | 254.9011 | 333.4755 | 228.6825 | 85.8389 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1606 | 51.399 | 162.4526 | 16.2623 | 19.6558 | 5.9177 | 162.4578 | 315.8107 | 235.2453 | 313.8197 | 209.0267
2012-10-31 10:32 | 24.0219 | 335.4536 | 254.9193 | 333.4741 | 228.7323 | 85.8244 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1626 | 51.4325 | 162.6595 | 16.2628 | 19.6185 | 5.9167 | 162.6647 | 315.8351 | 235.3008 | 313.8556 | 209.1138
2012-10-31 10:32 | 24.0167 | 335.4256 | 254.8946 | 333.4689 | 228.165 | 85.8296 | 0.014442 | 0.35918 | 0.005187 | 24.8706 | 3.1629 | 51.4378 | 162.6922 | 16.2629 | 19.6494 | 5.9171 | 162.6974 | 315.7762 | 235.2452 | 313.8195 | 208.5156
2012-10-31 10:32 | 24.0197 | 335.4134 | 254.8508 | 333.4795 | 228.5296 | 85.8325 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1632 | 51.4438 | 162.7291 | 16.263 | 19.6804 | 5.9173 | 162.7342 | 315.733 | 235.1704 | 313.7991 | 208.8492
2012-10-31 10:32 | 24.0249 | 335.411 | 254.8599 | 333.4505 | 228.6999 | 85.8337 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1637 | 51.4512 | 162.7747 | 16.2631 | 19.6937 | 5.9174 | 162.7799 | 315.7173 | 235.1662 | 313.7568 | 209.0062
2012-10-31 10:32 | 24.0212 | 335.4606 | 254.8211 | 333.4163 | 228.5744 | 85.8302 | 0.014452 | 0.35908 | 0.005189 | 24.8464 | 3.1641 | 51.459 | 162.822 | 16.2633 | 19.6819 | 5.9171 | 162.8272 | 315.7787 | 235.1392 | 313.7344 | 208.8925
2012-10-31 10:32 | 24.0137 | 335.3731 | 254.7433 | 333.4202 | 228.3625 | 85.8406 | 0.014448 | 0.35901 | 0.005187 | 24.8483 | 3.1644 | 51.4654 | 162.8591 | 16.2637 | 19.6704 | 5.9179 | 162.8643 | 315.7027 | 235.0729 | 313.7498 | 208.6921
2012-10-31 10:32 | 24.0077 | 335.4166 | 254.7568 | 333.3838 | 228.9186 | 85.8262 | 0.014439 | 0.35894 | 0.005183 | 24.8588 | 3.1656 | 51.4847 | 162.9781 | 16.264 | 19.7005 | 5.9169 | 162.9833 | 315.7161 | 235.0563 | 313.6833 | 209.2181
2012-10-31 10:32 | 24.0152 | 335.4089 | 254.8424 | 333.3951 | 228.6942 | 85.8412 | 0.014439 | 0.35898 | 0.005183 | 24.8618 | 3.1733 | 51.618 | 163.7972 | 16.2666 | 19.708 | 5.9179 | 163.8024 | 315.7009 | 235.1344 | 313.6871 | 208.9862
2012-10-31 10:32 | 24.0092 | 335.4067 | 254.8559 | 333.4119 | 229.3092 | 85.8452 | 0.014445 | 0.35895 | 0.005185 | 24.8494 | 3.1733 | 51.6191 | 163.803 | 16.2667 | 19.686 | 5.9182 | 163.8081 | 315.7207 | 235.1699 | 313.7259 | 209.6232
2012-10-31 10:32 | 24.0084 | 335.4478 | 254.898 | 333.4073 | 228.5694 | 85.8464 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1734 | 51.6205 | 163.8113 | 16.2668 | 19.6691 | 5.9183 | 163.8165 | 315.7787 | 235.2289 | 313.7382 | 208.9003
2012-10-31 10:32 | 24.0032 | 335.4502 | 254.8733 | 333.4135 | 228.2065 | 85.8568 | 0.014436 | 0.35909 | 0.005184 | 24.875 | 3.1734 | 51.621 | 163.8146 | 16.2668 | 19.6599 | 5.919 | 163.8198 | 315.7903 | 235.2134 | 313.7536 | 208.5466
2012-10-31 10:32 | 23.9935 | 335.3986 | 254.7621 | 333.3848 | 228.3934 | 85.855 | 0.014458 | 0.35917 | 0.005193 | 24.8421 | 3.1734 | 51.6208 | 163.8125 | 16.2668 | 19.6583 | 5.9188 | 163.8177 | 315.7403 | 235.1038 | 313.7265 | 208.7351
2012-10-31 10:32 | 23.995 | 335.4458 | 254.7558 | 333.3673 | 228.7919 | 85.862 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.1733 | 51.6198 | 163.8064 | 16.2668 | 19.6277 | 5.9193 | 163.8116 | 315.8181 | 235.1281 | 313.7396 | 209.1642
2012-10-31 10:32 | 23.9883 | 335.4277 | 254.7999 | 333.3682 | 228.8756 | 85.8666 | 0.014448 | 0.35915 | 0.005189 | 24.8583 | 3.1732 | 51.6191 | 163.7989 | 16.2671 | 19.637 | 5.9196 | 163.8041 | 315.7907 | 235.1629 | 313.7312 | 209.2386
2012-10-31 10:32 | 23.9883 | 335.4162 | 254.8623 | 333.3453 | 228.9896 | 85.8678 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1732 | 51.6181 | 163.7938 | 16.267 | 19.633 | 5.9197 | 163.799 | 315.7832 | 235.2293 | 313.7123 | 209.3566
2012-10-31 10:32 | 23.9868 | 335.4147 | 254.8803 | 333.3705 | 229.0353 | 85.8608 | 0.014467 | 0.35931 | 0.005198 | 24.8366 | 3.1731 | 51.6169 | 163.7861 | 16.267 | 19.6114 | 5.9192 | 163.7913 | 315.8033 | 235.2689 | 313.7591 | 209.4239
2012-10-31 10:33 | 23.998 | 335.4107 | 254.9383 | 333.3779 | 229.2705 | 85.8585 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1731 | 51.6156 | 163.7797 | 16.2668 | 19.6387 | 5.9191 | 163.7849 | 315.772 | 235.2996 | 313.7392 | 209.6318
2012-10-31 10:33 | 23.9957 | 335.397 | 255.018 | 333.368 | 229.2446 | 85.8631 | 0.014445 | 0.35918 | 0.005188 | 24.8654 | 3.173 | 51.6143 | 163.771 | 16.2668 | 19.6284 | 5.9194 | 163.7762 | 315.7686 | 235.3896 | 313.7396 | 209.6162
2012-10-31 10:33 | 23.9987 | 335.3924 | 255.0756 | 333.3748 | 229.1848 | 85.8591 | 0.014464 | 0.35923 | 0.005196 | 24.8358 | 3.1729 | 51.6132 | 163.7634 | 16.2669 | 19.6193 | 5.9191 | 163.7686 | 315.7731 | 235.4563 | 313.7555 | 209.5655
2012-10-31 10:33 | 23.998 | 335.4145 | 255.0866 | 333.3779 | 229.3806 | 85.855 | 0.014445 | 0.35928 | 0.00519 | 24.8725 | 3.1728 | 51.6121 | 163.7574 | 16.2668 | 19.6026 | 5.9188 | 163.7626 | 315.8119 | 235.484 | 313.7753 | 209.778
2012-10-31 10:33 | 24.0092 | 335.3953 | 255.1212 | 333.4157 | 229.1324 | 85.8626 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1728 | 51.6105 | 163.7481 | 16.2667 | 19.6419 | 5.9194 | 163.7533 | 315.7534 | 235.4793 | 313.7738 | 209.4905
2012-10-31 10:33 | 24.0062 | 335.4265 | 255.1104 | 333.3671 | 229.2944 | 85.8522 | 0.014439 | 0.35925 | 0.005187 | 24.8808 | 3.1726 | 51.6088 | 163.7366 | 16.2668 | 19.5867 | 5.9187 | 163.7417 | 315.8398 | 235.5237 | 313.7804 | 209.7077
2012-10-31 10:33 | 24.0107 | 335.3853 | 255.1773 | 333.3716 | 229.2557 | 85.8678 | 0.014439 | 0.35927 | 0.005187 | 24.8818 | 3.1726 | 51.6076 | 163.7288 | 16.2668 | 19.5671 | 5.9197 | 163.734 | 315.8182 | 235.6102 | 313.8045 | 209.6886
2012-10-31 10:33 | 24.0055 | 335.4601 | 255.1448 | 333.393 | 228.9872 | 85.8666 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1725 | 51.6062 | 163.721 | 16.2667 | 19.578 | 5.9196 | 163.7261 | 315.8821 | 235.5668 | 313.815 | 209.4092
2012-10-31 10:33 | 24.0197 | 335.4514 | 255.1473 | 333.4034 | 228.9581 | 85.8614 | 0.014464 | 0.35928 | 0.005197 | 24.8398 | 3.1724 | 51.6048 | 163.7121 | 16.2667 | 19.5842 | 5.9193 | 163.7173 | 315.8672 | 235.5631 | 313.8192 | 209.3739
2012-10-31 10:33 | 24.0159 | 335.4134 | 255.1552 | 333.4186 | 229.0644 | 85.8568 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1723 | 51.6033 | 163.7027 | 16.2667 | 19.5884 | 5.919 | 163.7079 | 315.825 | 235.5668 | 313.8302 | 209.476
2012-10-31 10:33 | 24.0122 | 335.4135 | 255.1515 | 333.3997 | 228.9545 | 85.8626 | 0.014448 | 0.35935 | 0.005192 | 24.8723 | 3.1723 | 51.6021 | 163.6954 | 16.2667 | 19.5726 | 5.9194 | 163.7006 | 315.8409 | 235.5789 | 313.8271 | 209.3819
2012-10-31 10:33 | 24.0167 | 335.4256 | 255.1755 | 333.3966 | 228.8215 | 85.8585 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1722 | 51.6009 | 163.6889 | 16.2665 | 19.5812 | 5.9191 | 163.6941 | 315.8444 | 235.5943 | 313.8154 | 209.2403
2012-10-31 10:33 | 24.0152 | 335.4279 | 255.0687 | 333.4217 | 228.8789 | 85.8608 | 0.01447 | 0.35925 | 0.005198 | 24.8275 | 3.1721 | 51.5992 | 163.6797 | 16.2664 | 19.5676 | 5.9192 | 163.6849 | 315.8603 | 235.5011 | 313.8541 | 209.3113
2012-10-31 10:33 | 24.0249 | 335.4338 | 255.133 | 333.42 | 229.1166 | 85.8614 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1721 | 51.598 | 163.6713 | 16.2664 | 19.6014 | 5.9193 | 163.6765 | 315.8324 | 235.5316 | 313.8186 | 209.5152
2012-10-31 10:33 | 24.0346 | 335.4473 | 255.1934 | 333.4259 | 229.2207 | 85.8608 | 0.014467 | 0.35931 | 0.005198 | 24.8366 | 3.172 | 51.5968 | 163.6649 | 16.2664 | 19.6151 | 5.9192 | 163.6701 | 315.8322 | 235.5783 | 313.8108 | 209.6056
2012-10-31 10:33 | 24.0264 | 335.4391 | 255.1813 | 333.4329 | 228.9137 | 85.8614 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1719 | 51.5957 | 163.6573 | 16.2664 | 19.6109 | 5.9193 | 163.6625 | 315.8282 | 235.5704 | 313.822 | 209.3028
2012-10-31 10:33 | 24.0279 | 335.4634 | 255.1789 | 333.4915 | 228.9113 | 85.8556 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1718 | 51.594 | 163.6471 | 16.2663 | 19.6485 | 5.9189 | 163.6523 | 315.8149 | 235.5304 | 313.843 | 209.2628
2012-10-31 10:33 | 24.0331 | 335.461 | 255.1841 | 333.4587 | 229.0934 | 85.8666 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1717 | 51.5926 | 163.6383 | 16.2663 | 19.6056 | 5.9196 | 163.6435 | 315.8554 | 235.5785 | 313.8531 | 209.4878
2012-10-31 10:33 | 24.0346 | 335.4169 | 255.1817 | 333.4564 | 229.2718 | 85.8591 | 0.01447 | 0.35934 | 0.0052 | 24.8334 | 3.1717 | 51.5912 | 163.6303 | 16.2663 | 19.6392 | 5.9191 | 163.6355 | 315.7777 | 235.5425 | 313.8172 | 209.6326
2012-10-31 10:33 | 24.0361 | 335.4222 | 255.2651 | 333.4388 | 229.2497 | 85.8539 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1716 | 51.5902 | 163.6244 | 16.2662 | 19.6006 | 5.9188 | 163.6296 | 315.8216 | 235.6645 | 313.8382 | 209.6491
2012-10-31 10:33 | 24.0346 | 335.474 | 255.2714 | 333.4488 | 229.1774 | 85.8568 | 0.01447 | 0.35937 | 0.0052 | 24.8355 | 3.1715 | 51.5893 | 163.618 | 16.2663 | 19.6271 | 5.919 | 163.6232 | 315.8469 | 235.6443 | 313.8217 | 209.5503
2012-10-31 10:33 | 24.0354 | 335.4291 | 255.2644 | 333.4762 | 229.1193 | 85.8701 | 0.014467 | 0.35937 | 0.005199 | 24.8406 | 3.1714 | 51.5875 | 163.6068 | 16.2663 | 19.64 | 5.9199 | 163.612 | 315.7891 | 235.6244 | 313.8362 | 209.4793
2012-10-31 10:34 | 24.0443 | 335.4532 | 255.2421 | 333.4927 | 228.9198 | 85.862 | 0.014467 | 0.35943 | 0.0052 | 24.8446 | 3.1714 | 51.5863 | 163.5997 | 16.2662 | 19.6489 | 5.9193 | 163.6049 | 315.8043 | 235.5932 | 313.8438 | 209.2709
2012-10-31 10:34 | 24.0428 | 335.4251 | 255.2523 | 333.457 | 229.048 | 85.862 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1713 | 51.5849 | 163.5903 | 16.2663 | 19.6273 | 5.9193 | 163.5955 | 315.7978 | 235.625 | 313.8297 | 209.4207
2012-10-31 10:34 | 24.0399 | 335.3993 | 255.265 | 333.4655 | 229.1434 | 85.8556 | 0.01447 | 0.35934 | 0.0052 | 24.8334 | 3.1712 | 51.5835 | 163.582 | 16.2662 | 19.6324 | 5.9189 | 163.5872 | 315.7669 | 235.6326 | 313.8331 | 209.511
2012-10-31 10:34 | 24.0309 | 335.4436 | 255.2482 | 333.4451 | 229.1855 | 85.8643 | 0.014455 | 0.35941 | 0.005195 | 24.8643 | 3.1711 | 51.5824 | 163.575 | 16.2662 | 19.6395 | 5.9195 | 163.5802 | 315.8041 | 235.6087 | 313.8056 | 209.546
2012-10-31 10:34 | 24.0443 | 335.4266 | 255.285 | 333.5003 | 228.9749 | 85.8695 | 0.014467 | 0.35943 | 0.0052 | 24.8446 | 3.1711 | 51.5816 | 163.5706 | 16.2661 | 19.6529 | 5.9198 | 163.5758 | 315.7737 | 235.6321 | 313.8474 | 209.322
2012-10-31 10:34 | 24.0466 | 335.4174 | 255.2483 | 333.495 | 228.8789 | 85.8585 | 0.014464 | 0.35941 | 0.005199 | 24.8488 | 3.1711 | 51.5804 | 163.564 | 16.266 | 19.6793 | 5.9191 | 163.5692 | 315.7381 | 235.569 | 313.8157 | 209.1996
2012-10-31 10:34 | 24.0421 | 335.4434 | 255.2516 | 333.4943 | 228.8272 | 85.8672 | 0.014467 | 0.35941 | 0.0052 | 24.8436 | 3.171 | 51.5792 | 163.5574 | 16.266 | 19.7309 | 5.9197 | 163.5626 | 315.7125 | 235.5207 | 313.7634 | 209.0963
2012-10-31 10:34 | 24.0466 | 335.4289 | 255.2171 | 333.4874 | 228.875 | 85.855 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1709 | 51.577 | 163.5437 | 16.2659 | 19.7434 | 5.9188 | 163.5489 | 315.6855 | 235.4737 | 313.744 | 209.1316
2012-10-31 10:34 | 24.0496 | 335.4471 | 255.2084 | 333.4942 | 228.9684 | 85.8591 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1677 | 51.5232 | 163.2115 | 16.265 | 19.7344 | 5.9191 | 163.2167 | 315.7127 | 235.474 | 313.7598 | 209.234
2012-10-31 10:34 | 24.0488 | 335.4082 | 255.2193 | 333.5048 | 229.054 | 85.8406 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1625 | 51.4321 | 162.6562 | 16.2629 | 19.7176 | 5.9179 | 162.6614 | 315.6906 | 235.5017 | 313.7872 | 209.3364
2012-10-31 10:34 | 24.0503 | 335.3717 | 255.2988 | 333.5101 | 228.9337 | 85.8337 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1637 | 51.4524 | 162.7814 | 16.2632 | 19.7672 | 5.9174 | 162.7866 | 315.6045 | 235.5316 | 313.7429 | 209.1665
2012-10-31 10:34 | 24.0466 | 335.3984 | 255.1508 | 333.4836 | 228.4504 | 85.836 | 0.014452 | 0.35911 | 0.00519 | 24.8484 | 3.1645 | 51.4665 | 162.8677 | 16.2635 | 19.7635 | 5.9175 | 162.8729 | 315.6349 | 235.3873 | 313.7201 | 208.6869
2012-10-31 10:34 | 24.0421 | 335.3711 | 255.1151 | 333.4639 | 227.9034 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35912 | 0.00519 | 24.8494 | 3.1677 | 51.5203 | 163.2009 | 16.2643 | 19.763 | 5.9183 | 163.2061 | 315.6081 | 235.3521 | 313.7009 | 208.1404
2012-10-31 10:34 | 24.0361 | 335.3689 | 254.9803 | 333.4464 | 227.6575 | 85.8418 | 0.014439 | 0.35914 | 0.005186 | 24.8728 | 3.1735 | 51.621 | 163.8174 | 16.2665 | 19.765 | 5.9179 | 163.8226 | 315.6039 | 235.2153 | 313.6814 | 207.8925
2012-10-31 10:35 | 24.0414 | 335.4046 | 254.8686 | 333.4365 | 228.3587 | 85.8487 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1736 | 51.6237 | 163.8317 | 16.2667 | 19.7904 | 5.9184 | 163.8369 | 315.6142 | 235.0782 | 313.6461 | 208.5683
2012-10-31 10:35 | 24.0369 | 335.4001 | 254.8719 | 333.4472 | 228.8888 | 85.8493 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1736 | 51.6243 | 163.8353 | 16.2668 | 19.7859 | 5.9185 | 163.8405 | 315.6142 | 235.086 | 313.6613 | 209.1029
2012-10-31 10:35 | 24.0331 | 335.4115 | 254.9578 | 333.4168 | 228.8772 | 85.8562 | 0.014455 | 0.3592 | 0.005192 | 24.8493 | 3.1735 | 51.6234 | 163.8295 | 16.2668 | 19.7299 | 5.9189 | 163.8347 | 315.6816 | 235.2279 | 313.6869 | 209.1473
2012-10-31 10:35 | 24.0264 | 335.4277 | 254.994 | 333.4025 | 228.8665 | 85.8556 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1735 | 51.6225 | 163.823 | 16.2668 | 19.7754 | 5.9189 | 163.8282 | 315.6523 | 235.2186 | 313.6271 | 209.0911
2012-10-31 10:35 | 24.0369 | 335.4153 | 255.0358 | 333.4168 | 228.6019 | 85.8556 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1734 | 51.6211 | 163.8148 | 16.2668 | 19.7378 | 5.9189 | 163.82 | 315.6775 | 235.298 | 313.679 | 208.8641
2012-10-31 10:35 | 24.0316 | 335.3948 | 254.9875 | 333.3848 | 228.8049 | 85.8493 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1733 | 51.6199 | 163.8073 | 16.2667 | 19.7284 | 5.9185 | 163.8125 | 315.6664 | 235.2591 | 313.6564 | 209.0765
2012-10-31 10:35 | 24.0294 | 335.4611 | 255.0126 | 333.4131 | 229.07 | 85.8562 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1733 | 51.6187 | 163.801 | 16.2666 | 19.7303 | 5.9189 | 163.8062 | 315.7308 | 235.2823 | 313.6828 | 209.3397
2012-10-31 10:35 | 24.0279 | 335.4292 | 255.0502 | 333.4116 | 228.8366 | 85.8649 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1732 | 51.6173 | 163.7926 | 16.2666 | 19.7047 | 5.9195 | 163.7978 | 315.7245 | 235.3455 | 313.7069 | 209.1319
2012-10-31 10:35 | 24.0189 | 335.4659 | 255.0724 | 333.4292 | 228.9337 | 85.8533 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1731 | 51.6162 | 163.7854 | 16.2666 | 19.6837 | 5.9187 | 163.7906 | 315.7822 | 235.3887 | 313.7455 | 209.25
2012-10-31 10:35 | 24.0144 | 335.4347 | 255.064 | 333.4324 | 228.9096 | 85.8568 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.173 | 51.6134 | 163.7692 | 16.2664 | 19.6872 | 5.919 | 163.7744 | 315.7475 | 235.3768 | 313.7452 | 209.2224
2012-10-31 10:35 | 24.0114 | 335.4736 | 255.0532 | 333.4256 | 228.6078 | 85.8626 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1728 | 51.6106 | 163.7515 | 16.2664 | 19.6641 | 5.9194 | 163.7567 | 315.8095 | 235.3891 | 313.7615 | 208.9437
2012-10-31 10:35 | 24.0025 | 335.4571 | 255.0248 | 333.4471 | 228.6854 | 85.8522 | 0.014458 | 0.35921 | 0.005193 | 24.8451 | 3.1728 | 51.6095 | 163.7445 | 16.2664 | 19.6753 | 5.9187 | 163.7497 | 315.7818 | 235.3495 | 313.7718 | 209.0101
2012-10-31 10:35 | 24.0099 | 335.5063 | 255.0205 | 333.4355 | 228.4766 | 85.8568 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.1727 | 51.6084 | 163.739 | 16.2663 | 19.6626 | 5.919 | 163.7442 | 315.8437 | 235.3579 | 313.7729 | 208.814
2012-10-31 10:35 | 24.004 | 335.5004 | 255.038 | 333.4562 | 228.3606 | 85.8608 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1726 | 51.6068 | 163.729 | 16.2663 | 19.6407 | 5.9192 | 163.7342 | 315.8597 | 235.3973 | 313.8155 | 208.7199
2012-10-31 10:35 | 23.9987 | 335.4761 | 254.9546 | 333.4471 | 228.4064 | 85.8597 | 0.01447 | 0.3593 | 0.005199 | 24.8305 | 3.1725 | 51.6049 | 163.7184 | 16.2661 | 19.6314 | 5.9192 | 163.7236 | 315.8447 | 235.3232 | 313.8157 | 208.775
2012-10-31 10:35 | 23.9972 | 335.4822 | 254.9843 | 333.4494 | 228.7823 | 85.8574 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1725 | 51.6037 | 163.7112 | 16.2661 | 19.6579 | 5.919 | 163.7163 | 315.8243 | 235.3264 | 313.7915 | 209.1244
2012-10-31 10:35 | 23.995 | 335.5029 | 255.0056 | 333.4282 | 228.6622 | 85.8608 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1724 | 51.6025 | 163.7039 | 16.2661 | 19.6397 | 5.9192 | 163.7091 | 315.8632 | 235.3659 | 313.7885 | 209.0225
2012-10-31 10:35 | 23.9942 | 335.5097 | 254.9618 | 333.4464 | 228.512 | 85.866 | 0.014458 | 0.35927 | 0.005194 | 24.8491 | 3.1724 | 51.6019 | 163.7002 | 16.2661 | 19.6509 | 5.9196 | 163.7053 | 315.8588 | 235.3109 | 313.7955 | 208.8611
2012-10-31 10:36 | 23.983 | 335.468 | 254.9311 | 333.4543 | 228.2217 | 85.8602 | 0.014474 | 0.35923 | 0.005199 | 24.8186 | 3.1723 | 51.6002 | 163.6901 | 16.266 | 19.6718 | 5.9192 | 163.6953 | 315.7962 | 235.2593 | 313.7825 | 208.5499
2012-10-31 10:36 | 23.9883 | 335.4695 | 254.8584 | 333.4786 | 228.286 | 85.8637 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1722 | 51.5984 | 163.6785 | 16.266 | 19.6892 | 5.9194 | 163.6837 | 315.7803 | 235.1692 | 313.7894 | 208.5968
2012-10-31 10:36 | 23.9972 | 335.5089 | 254.8517 | 333.4913 | 228.6251 | 85.8574 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1721 | 51.597 | 163.6708 | 16.2659 | 19.662 | 5.919 | 163.676 | 315.8469 | 235.1897 | 313.8293 | 208.9631
2012-10-31 10:36 | 23.9957 | 335.4845 | 254.8853 | 333.4327 | 228.8241 | 85.8602 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.172 | 51.5956 | 163.6625 | 16.2658 | 19.6324 | 5.9192 | 163.6677 | 315.8521 | 235.2529 | 313.8003 | 209.1917
2012-10-31 10:36 | 23.998 | 335.4868 | 254.9461 | 333.4807 | 228.9639 | 85.8695 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1719 | 51.594 | 163.6522 | 16.2658 | 19.6226 | 5.9198 | 163.6574 | 315.8642 | 235.3235 | 313.8581 | 209.3413
2012-10-31 10:36 | 23.9995 | 335.5226 | 254.9984 | 333.4441 | 229.1148 | 85.8602 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1719 | 51.5928 | 163.6447 | 16.2658 | 19.6482 | 5.9192 | 163.6499 | 315.8744 | 235.3502 | 313.7959 | 209.4666
2012-10-31 10:36 | 23.9972 | 335.486 | 255.0273 | 333.4723 | 229.3837 | 85.8695 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1718 | 51.5915 | 163.6381 | 16.2657 | 19.6419 | 5.9198 | 163.6433 | 315.8441 | 235.3854 | 313.8304 | 209.7418
2012-10-31 10:36 | 23.9995 | 335.4959 | 255.1193 | 333.4708 | 229.3467 | 85.8533 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1717 | 51.59 | 163.6297 | 16.2656 | 19.6201 | 5.9187 | 163.6349 | 315.8758 | 235.4992 | 313.8507 | 209.7266
2012-10-31 10:36 | 24.0025 | 335.4913 | 255.1652 | 333.4661 | 229.4087 | 85.8602 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1716 | 51.5884 | 163.619 | 16.2656 | 19.6071 | 5.9192 | 163.6242 | 315.8842 | 235.5581 | 313.859 | 209.8016
2012-10-31 10:36 | 24.0025 | 335.4761 | 255.1769 | 333.47 | 229.2947 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.1715 | 51.5871 | 163.61 | 16.2657 | 19.579 | 5.9183 | 163.6152 | 315.8971 | 235.5979 | 313.891 | 209.7157
2012-10-31 10:36 | 24.004 | 335.5004 | 255.1901 | 333.4791 | 229.3905 | 85.8574 | 0.014445 | 0.35933 | 0.00519 | 24.8755 | 3.1715 | 51.5857 | 163.6024 | 16.2656 | 19.6407 | 5.919 | 163.6075 | 315.8597 | 235.5494 | 313.8384 | 209.7498
2012-10-31 10:36 | 24.0017 | 335.4753 | 255.2541 | 333.4806 | 229.2899 | 85.8481 | 0.01447 | 0.35927 | 0.005199 | 24.8285 | 3.1714 | 51.5844 | 163.5948 | 16.2655 | 19.6183 | 5.9184 | 163.6 | 315.857 | 235.6358 | 313.8623 | 209.6716
2012-10-31 10:36 | 24.0122 | 335.5353 | 255.2998 | 333.4758 | 229.2887 | 85.866 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1713 | 51.5833 | 163.5878 | 16.2655 | 19.5927 | 5.9196 | 163.593 | 315.9426 | 235.7071 | 313.8831 | 209.696
2012-10-31 10:36 | 24.0107 | 335.549 | 255.3139 | 333.501 | 229.35 | 85.8718 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1713 | 51.5827 | 163.5838 | 16.2655 | 19.5872 | 5.92 | 163.5889 | 315.9618 | 235.7267 | 313.9138 | 209.7628
2012-10-31 10:36 | 24.0129 | 335.5246 | 255.3668 | 333.5603 | 229.5055 | 85.8747 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1712 | 51.5808 | 163.5717 | 16.2655 | 19.6416 | 5.9202 | 163.5769 | 315.883 | 235.7252 | 313.9187 | 209.8639
2012-10-31 10:36 | 24.0062 | 335.5369 | 255.3991 | 333.5155 | 229.5263 | 85.862 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1711 | 51.5796 | 163.5635 | 16.2656 | 19.6349 | 5.9193 | 163.5687 | 315.902 | 235.7642 | 313.8806 | 209.8914
2012-10-31 10:36 | 24.0107 | 335.5262 | 255.4153 | 333.4896 | 229.1339 | 85.8591 | 0.014474 | 0.35943 | 0.005202 | 24.8326 | 3.171 | 51.5788 | 163.5573 | 16.2657 | 19.6273 | 5.9191 | 163.5625 | 315.8989 | 235.788 | 313.8623 | 209.5066
2012-10-31 10:36 | 24.0107 | 335.549 | 255.3529 | 333.4629 | 228.7722 | 85.8574 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1643 | 51.4627 | 162.8421 | 16.2637 | 19.6634 | 5.919 | 162.8473 | 315.8856 | 235.6895 | 313.7995 | 209.1088
2012-10-31 10:36 | 24.0122 | 335.5201 | 255.3349 | 333.5253 | 228.9231 | 85.8423 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1624 | 51.4281 | 162.6353 | 16.2625 | 19.6409 | 5.918 | 162.6405 | 315.8792 | 235.694 | 313.8844 | 209.2822
2012-10-31 10:36 | 24.0032 | 335.492 | 255.2869 | 333.5011 | 229.0949 | 85.8394 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1629 | 51.4368 | 162.6878 | 16.2627 | 19.6479 | 5.9178 | 162.693 | 315.8441 | 235.639 | 313.8532 | 209.447
2012-10-31 10:36 | 24.0129 | 335.5132 | 255.3317 | 333.5222 | 228.6368 | 85.8296 | 0.014452 | 0.35924 | 0.005192 | 24.8574 | 3.1632 | 51.4421 | 162.7205 | 16.2628 | 19.6576 | 5.9171 | 162.7257 | 315.8556 | 235.6741 | 313.8646 | 208.9792
2012-10-31 10:37 | 24.0055 | 335.5172 | 255.215 | 333.5377 | 229.1758 | 85.8464 | 0.014455 | 0.35917 | 0.005192 | 24.8472 | 3.1637 | 51.45 | 162.7702 | 16.2629 | 19.6141 | 5.9183 | 162.7753 | 315.9031 | 235.6009 | 313.9236 | 209.5617
2012-10-31 10:37 | 24.0129 | 335.5246 | 255.1717 | 333.5298 | 228.5543 | 85.8262 | 0.014455 | 0.35912 | 0.005191 | 24.8443 | 3.1641 | 51.4579 | 162.8174 | 16.2631 | 19.6576 | 5.9169 | 162.8225 | 315.867 | 235.5141 | 313.8722 | 208.8967
2012-10-31 10:37 | 24.001 | 335.467 | 255.0584 | 333.4837 | 228.8294 | 85.8366 | 0.014439 | 0.35908 | 0.005185 | 24.8688 | 3.1644 | 51.4637 | 162.8517 | 16.2633 | 19.6256 | 5.9176 | 162.8569 | 315.8414 | 235.4328 | 313.8581 | 209.2038
2012-10-31 10:37 | 24.007 | 335.4958 | 255.0722 | 333.5201 | 229.0162 | 85.8412 | 0.014458 | 0.35904 | 0.005191 | 24.8331 | 3.1647 | 51.4695 | 162.8868 | 16.2635 | 19.6958 | 5.9179 | 162.892 | 315.8 | 235.3764 | 313.8243 | 209.3204
2012-10-31 10:37 | 24.0032 | 335.4806 | 255.1191 | 333.5163 | 229.4958 | 85.8331 | 0.014445 | 0.35902 | 0.005186 | 24.8544 | 3.171 | 51.5773 | 163.5534 | 16.2651 | 19.672 | 5.9173 | 163.5586 | 315.8086 | 235.4471 | 313.8443 | 209.8238
2012-10-31 10:37 | 24.0025 | 335.4723 | 255.1964 | 333.5042 | 229.7388 | 85.8516 | 0.014439 | 0.35908 | 0.005185 | 24.8688 | 3.1734 | 51.6203 | 163.8135 | 16.2664 | 19.6512 | 5.9186 | 163.8187 | 315.8211 | 235.5452 | 313.853 | 210.0876
2012-10-31 10:37 | 24.0047 | 335.5088 | 255.2259 | 333.5026 | 229.0925 | 85.8504 | 0.014458 | 0.35908 | 0.005192 | 24.8361 | 3.1735 | 51.6216 | 163.8211 | 16.2665 | 19.6695 | 5.9185 | 163.8263 | 315.8393 | 235.5564 | 313.8331 | 209.423
2012-10-31 10:37 | 23.9965 | 335.5348 | 255.2021 | 333.4487 | 229.0371 | 85.8458 | 0.014455 | 0.35909 | 0.005191 | 24.8423 | 3.1736 | 51.6224 | 163.8263 | 16.2664 | 19.6773 | 5.9182 | 163.8315 | 315.8575 | 235.5248 | 313.7714 | 209.3598
2012-10-31 10:37 | 24.0047 | 335.505 | 255.1908 | 333.476 | 228.8999 | 85.855 | 0.014458 | 0.35908 | 0.005192 | 24.8361 | 3.1736 | 51.6227 | 163.8274 | 16.2665 | 19.6735 | 5.9188 | 163.8326 | 315.8315 | 235.5173 | 313.8025 | 209.2264
2012-10-31 10:37 | 24.0107 | 335.4995 | 255.2085 | 333.4782 | 229.3579 | 85.8429 | 0.014461 | 0.35909 | 0.005193 | 24.832 | 3.1735 | 51.6223 | 163.8257 | 16.2665 | 19.6714 | 5.918 | 163.8309 | 315.8281 | 235.5371 | 313.8068 | 209.6865
2012-10-31 10:37 | 24.0017 | 335.4791 | 255.2463 | 333.4425 | 229.4786 | 85.8539 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1735 | 51.6212 | 163.8196 | 16.2664 | 19.6624 | 5.9188 | 163.8248 | 315.8167 | 235.5839 | 313.7801 | 209.8162
2012-10-31 10:37 | 23.998 | 335.4868 | 255.2309 | 333.454 | 229.3767 | 85.8487 | 0.014467 | 0.3592 | 0.005196 | 24.8286 | 3.1735 | 51.6211 | 163.8174 | 16.2665 | 19.6668 | 5.9184 | 163.8226 | 315.82 | 235.5641 | 313.7872 | 209.7099
2012-10-31 10:37 | 24.0055 | 335.5172 | 255.2619 | 333.4273 | 229.4706 | 85.8614 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1734 | 51.6207 | 163.8149 | 16.2665 | 19.6943 | 5.9193 | 163.8201 | 315.8229 | 235.5676 | 313.733 | 209.7763
2012-10-31 10:37 | 23.9995 | 335.5112 | 255.3027 | 333.486 | 229.5472 | 85.8418 | 0.014464 | 0.35917 | 0.005195 | 24.8318 | 3.1734 | 51.6194 | 163.8073 | 16.2664 | 19.6763 | 5.9179 | 163.8125 | 315.8349 | 235.6264 | 313.8097 | 209.8709
2012-10-31 10:37 | 24.0032 | 335.5149 | 255.2791 | 333.4402 | 228.9809 | 85.855 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1733 | 51.6183 | 163.8006 | 16.2664 | 19.6359 | 5.9188 | 163.8058 | 315.879 | 235.6432 | 313.8043 | 209.345
2012-10-31 10:37 | 24.0092 | 335.479 | 255.1953 | 333.4348 | 228.8572 | 85.851 | 0.014467 | 0.3592 | 0.005196 | 24.8286 | 3.1732 | 51.617 | 163.7929 | 16.2664 | 19.682 | 5.9186 | 163.7981 | 315.797 | 235.5133 | 313.7528 | 209.1752
2012-10-31 10:37 | 24.007 | 335.4996 | 255.236 | 333.444 | 229.2127 | 85.8574 | 0.014461 | 0.35911 | 0.005193 | 24.8329 | 3.1732 | 51.6158 | 163.7856 | 16.2663 | 19.6437 | 5.919 | 163.7908 | 315.8559 | 235.5923 | 313.8003 | 209.569
2012-10-31 10:37 | 24.0159 | 335.4819 | 255.2254 | 333.4339 | 229.3356 | 85.8533 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1731 | 51.6147 | 163.7789 | 16.2663 | 19.6486 | 5.9187 | 163.7841 | 315.8333 | 235.5768 | 313.7853 | 209.687
2012-10-31 10:37 | 24.0152 | 335.4774 | 255.2481 | 333.4712 | 229.0951 | 85.8614 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.173 | 51.6133 | 163.769 | 16.2664 | 19.6158 | 5.9193 | 163.7742 | 315.8616 | 235.6323 | 313.8554 | 209.4793
2012-10-31 10:37 | 24.0204 | 335.4559 | 255.226 | 333.4384 | 228.9745 | 85.8539 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1729 | 51.6118 | 163.7593 | 16.2664 | 19.5849 | 5.9188 | 163.7645 | 315.871 | 235.6411 | 313.8535 | 209.3896
2012-10-31 10:37 | 24.0144 | 335.4842 | 255.1888 | 333.4819 | 228.8428 | 85.8608 | 0.014461 | 0.35923 | 0.005195 | 24.841 | 3.1728 | 51.6106 | 163.7518 | 16.2664 | 19.631 | 5.9192 | 163.757 | 315.8532 | 235.5578 | 313.8509 | 209.2118
2012-10-31 10:37 | 24.0242 | 335.494 | 255.1401 | 333.4878 | 228.9548 | 85.866 | 0.014439 | 0.35918 | 0.005186 | 24.8758 | 3.1728 | 51.6092 | 163.7437 | 16.2664 | 19.5967 | 5.9196 | 163.7489 | 315.8973 | 235.5434 | 313.8911 | 209.3581
2012-10-31 10:37 | 24.0197 | 335.4819 | 255.1395 | 333.4948 | 228.8677 | 85.8654 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1727 | 51.6079 | 163.7347 | 16.2664 | 19.6002 | 5.9196 | 163.7399 | 315.8817 | 235.5393 | 313.8946 | 209.2675
2012-10-31 10:38 | 24.0159 | 335.4591 | 255.163 | 333.4453 | 228.8403 | 85.8718 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1726 | 51.6064 | 163.7264 | 16.2663 | 19.6044 | 5.92 | 163.7316 | 315.8547 | 235.5586 | 313.8409 | 209.2359
2012-10-31 10:38 | 24.0279 | 335.4673 | 255.1282 | 333.4459 | 229.1039 | 85.8602 | 0.014448 | 0.35931 | 0.005191 | 24.8693 | 3.1725 | 51.6047 | 163.7145 | 16.2664 | 19.6084 | 5.9192 | 163.7197 | 315.8589 | 235.5198 | 313.8375 | 209.4955
2012-10-31 10:38 | 24.0301 | 335.4771 | 255.1343 | 333.5052 | 229.3144 | 85.8574 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1724 | 51.6036 | 163.7084 | 16.2663 | 19.5946 | 5.919 | 163.7136 | 315.8825 | 235.5397 | 313.9106 | 209.7198
2012-10-31 10:38 | 24.0399 | 335.5021 | 255.2026 | 333.4997 | 229.281 | 85.8562 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.1723 | 51.6022 | 163.6991 | 16.2664 | 19.5923 | 5.9189 | 163.7043 | 315.9098 | 235.6103 | 313.9074 | 209.6887
2012-10-31 10:38 | 24.0324 | 335.4794 | 255.2341 | 333.477 | 229.0573 | 85.8597 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1721 | 51.5991 | 163.68 | 16.2663 | 19.5928 | 5.9192 | 163.6852 | 315.8866 | 235.6413 | 313.8842 | 209.4645
2012-10-31 10:38 | 24.0369 | 335.4801 | 255.2074 | 333.4967 | 228.8731 | 85.8602 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.172 | 51.5963 | 163.6634 | 16.2662 | 19.6294 | 5.9192 | 163.6686 | 315.8507 | 235.578 | 313.8673 | 209.2437
2012-10-31 10:38 | 24.0414 | 335.4922 | 255.1846 | 333.4974 | 228.7479 | 85.8608 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1719 | 51.5948 | 163.6543 | 16.2661 | 19.6099 | 5.9192 | 163.6595 | 315.8823 | 235.5747 | 313.8875 | 209.138
2012-10-31 10:38 | 24.0339 | 335.4428 | 255.1693 | 333.509 | 228.7325 | 85.8591 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1718 | 51.5934 | 163.6452 | 16.2661 | 19.5823 | 5.9191 | 163.6504 | 315.8605 | 235.587 | 313.9267 | 209.1502
2012-10-31 10:38 | 24.0473 | 335.4943 | 255.1632 | 333.5262 | 228.7813 | 85.8527 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1718 | 51.592 | 163.638 | 16.266 | 19.5957 | 5.9187 | 163.6432 | 315.8986 | 235.5675 | 313.9305 | 209.1856
2012-10-31 10:38 | 24.0406 | 335.5218 | 255.1448 | 333.5195 | 228.6213 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1717 | 51.5912 | 163.6329 | 16.266 | 19.6412 | 5.9188 | 163.6381 | 315.8806 | 235.5036 | 313.8783 | 208.9801
2012-10-31 10:38 | 24.0399 | 335.445 | 255.07 | 333.4883 | 228.6874 | 85.8516 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1716 | 51.5892 | 163.6207 | 16.2659 | 19.6324 | 5.9186 | 163.6259 | 315.8126 | 235.4376 | 313.8559 | 209.055
2012-10-31 10:38 | 24.0451 | 335.4312 | 255.083 | 333.5278 | 228.8617 | 85.8556 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1716 | 51.5883 | 163.6158 | 16.2659 | 19.6176 | 5.9189 | 163.621 | 315.8136 | 235.4654 | 313.9102 | 209.2441
2012-10-31 10:38 | 24.0428 | 335.4365 | 255.0885 | 333.5179 | 228.993 | 85.8545 | 0.014474 | 0.35938 | 0.005202 | 24.8296 | 3.1715 | 51.5873 | 163.6098 | 16.2658 | 19.6594 | 5.9188 | 163.615 | 315.7771 | 235.4291 | 313.8585 | 209.3336
2012-10-31 10:38 | 24.0443 | 335.457 | 255.1173 | 333.5346 | 229.0535 | 85.8429 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1714 | 51.5861 | 163.6014 | 16.2659 | 19.6368 | 5.918 | 163.6066 | 315.8202 | 235.4805 | 313.8978 | 209.4167
2012-10-31 10:38 | 24.0421 | 335.451 | 255.1502 | 333.521 | 229.0159 | 85.8452 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1714 | 51.5847 | 163.5934 | 16.2658 | 19.6387 | 5.9182 | 163.5986 | 315.8123 | 235.5115 | 313.8823 | 209.3772
2012-10-31 10:38 | 24.0466 | 335.4631 | 255.182 | 333.5026 | 229.04 | 85.8516 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1713 | 51.5833 | 163.5858 | 16.2657 | 19.6391 | 5.9186 | 163.591 | 315.824 | 235.5429 | 313.8635 | 209.4009
2012-10-31 10:38 | 24.0473 | 335.4752 | 255.1905 | 333.5376 | 229.2176 | 85.8556 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1712 | 51.5821 | 163.5797 | 16.2656 | 19.6278 | 5.9189 | 163.5849 | 315.8474 | 235.5627 | 313.9098 | 209.5898
2012-10-31 10:38 | 24.0533 | 335.4965 | 255.216 | 333.5284 | 229.1686 | 85.8481 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1712 | 51.5811 | 163.5732 | 16.2656 | 19.694 | 5.9184 | 163.5784 | 315.8025 | 235.522 | 313.8344 | 209.4746
2012-10-31 10:38 | 24.0511 | 335.4752 | 255.2645 | 333.5186 | 228.8755 | 85.8602 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1711 | 51.5802 | 163.5676 | 16.2655 | 19.5915 | 5.9192 | 163.5728 | 315.8837 | 235.673 | 313.9271 | 209.284
2012-10-31 10:38 | 24.0556 | 335.4797 | 255.2378 | 333.5307 | 228.9783 | 85.8602 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.171 | 51.5792 | 163.5598 | 16.2657 | 19.6481 | 5.9192 | 163.565 | 315.8316 | 235.5897 | 313.8826 | 209.3302
2012-10-31 10:38 | 24.0623 | 335.5169 | 255.2406 | 333.4879 | 229.0204 | 85.8458 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.171 | 51.5778 | 163.5523 | 16.2655 | 19.6508 | 5.9182 | 163.5575 | 315.8661 | 235.5898 | 313.8371 | 209.3696
2012-10-31 10:39 | 24.0653 | 335.4818 | 255.2241 | 333.5518 | 229.2749 | 85.8487 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1601 | 51.39 | 162.3951 | 16.2624 | 19.6899 | 5.9184 | 162.4003 | 315.7919 | 235.5342 | 313.8619 | 209.585
2012-10-31 10:39 | 24.0645 | 335.4734 | 255.2779 | 333.5167 | 229.1208 | 85.8319 | 0.014464 | 0.35915 | 0.005195 | 24.8308 | 3.1625 | 51.4309 | 162.6511 | 16.2626 | 19.637 | 5.9173 | 162.6563 | 315.8364 | 235.6409 | 313.8797 | 209.4838
2012-10-31 10:39 | 24.0578 | 335.4477 | 255.2634 | 333.5062 | 228.4655 | 85.8406 | 0.014455 | 0.3592 | 0.005192 | 24.8493 | 3.1629 | 51.4371 | 162.6897 | 16.2627 | 19.6423 | 5.9179 | 162.6949 | 315.8054 | 235.6211 | 313.8639 | 208.8232
2012-10-31 10:39 | 24.0608 | 335.4431 | 255.2079 | 333.5206 | 228.7634 | 85.8331 | 0.014439 | 0.35917 | 0.005186 | 24.8748 | 3.1633 | 51.4443 | 162.7337 | 16.2628 | 19.6493 | 5.9173 | 162.7389 | 315.7938 | 235.5586 | 313.8713 | 209.1141
2012-10-31 10:39 | 24.0645 | 335.4506 | 255.1648 | 333.4977 | 228.9125 | 85.8227 | 0.014455 | 0.35907 | 0.00519 | 24.8403 | 3.1637 | 51.4516 | 162.7797 | 16.2628 | 19.641 | 5.9166 | 162.7849 | 315.8096 | 235.5238 | 313.8567 | 209.2715
2012-10-31 10:39 | 24.0653 | 335.4323 | 255.1383 | 333.5137 | 228.4966 | 85.8319 | 0.014439 | 0.35907 | 0.005185 | 24.8678 | 3.1641 | 51.4581 | 162.8192 | 16.2631 | 19.6057 | 5.9173 | 162.8244 | 315.8266 | 235.5326 | 313.908 | 208.8909
2012-10-31 10:39 | 24.0593 | 335.3997 | 255.0425 | 333.5001 | 228.0385 | 85.8279 | 0.014461 | 0.35905 | 0.005192 | 24.8289 | 3.1645 | 51.4651 | 162.8616 | 16.2633 | 19.6438 | 5.917 | 162.8668 | 315.7559 | 235.3987 | 313.8563 | 208.3947
2012-10-31 10:39 | 24.0548 | 335.4104 | 254.9405 | 333.5146 | 227.9279 | 85.8342 | 0.014445 | 0.35905 | 0.005186 | 24.8564 | 3.1649 | 51.4727 | 162.9077 | 16.2635 | 19.6634 | 5.9174 | 162.9129 | 315.747 | 235.2771 | 313.8512 | 208.2645
2012-10-31 10:39 | 24.0668 | 335.4224 | 254.8354 | 333.5038 | 227.7551 | 85.8186 | 0.014452 | 0.35905 | 0.005189 | 24.8444 | 3.1723 | 51.599 | 163.6873 | 16.2655 | 19.6553 | 5.9163 | 163.6925 | 315.7671 | 235.1801 | 313.8485 | 208.0998
2012-10-31 10:39 | 24.0623 | 335.4636 | 254.7919 | 333.5221 | 228.1634 | 85.8429 | 0.014448 | 0.35905 | 0.005188 | 24.8513 | 3.1737 | 51.6241 | 163.8373 | 16.2665 | 19.691 | 5.918 | 163.8425 | 315.7726 | 235.1009 | 313.8311 | 208.4724
2012-10-31 10:39 | 24.0563 | 335.4233 | 254.7391 | 333.4895 | 227.6227 | 85.8342 | 0.014458 | 0.35907 | 0.005191 | 24.8351 | 3.1737 | 51.6257 | 163.8457 | 16.2666 | 19.6689 | 5.9174 | 163.8509 | 315.7544 | 235.0702 | 313.8206 | 207.9538
2012-10-31 10:39 | 24.0488 | 335.4463 | 254.6614 | 333.4668 | 227.5248 | 85.8516 | 0.014464 | 0.3592 | 0.005195 | 24.8338 | 3.1739 | 51.628 | 163.8606 | 16.2666 | 19.7015 | 5.9186 | 163.8658 | 315.7448 | 234.9599 | 313.7653 | 207.8233
2012-10-31 10:39 | 24.0481 | 335.4684 | 254.606 | 333.4813 | 227.9565 | 85.8389 | 0.014461 | 0.35909 | 0.005193 | 24.832 | 3.1739 | 51.6285 | 163.8628 | 16.2666 | 19.6447 | 5.9177 | 163.868 | 315.8237 | 234.9613 | 313.8366 | 208.3118
2012-10-31 10:39 | 24.0556 | 335.4759 | 254.676 | 333.4736 | 228.2904 | 85.8481 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1739 | 51.6286 | 163.8625 | 16.2667 | 19.6883 | 5.9184 | 163.8677 | 315.7876 | 234.9877 | 313.7853 | 208.6021
2012-10-31 10:39 | 24.0526 | 335.4691 | 254.6769 | 333.4782 | 228.4839 | 85.8631 | 0.014439 | 0.3592 | 0.005186 | 24.8768 | 3.1739 | 51.6283 | 163.8609 | 16.2667 | 19.7053 | 5.9194 | 163.8661 | 315.7638 | 234.9716 | 313.7729 | 208.7786
2012-10-31 10:39 | 24.0533 | 335.4812 | 254.7244 | 333.437 | 228.3392 | 85.8527 | 0.014442 | 0.35921 | 0.005188 | 24.8726 | 3.1738 | 51.6275 | 163.8552 | 16.2668 | 19.702 | 5.9187 | 163.8604 | 315.7792 | 235.0224 | 313.735 | 208.6372
2012-10-31 10:39 | 24.0548 | 335.4409 | 254.7064 | 333.4613 | 228.6198 | 85.8602 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1737 | 51.6258 | 163.8447 | 16.2667 | 19.7196 | 5.9192 | 163.8499 | 315.7213 | 234.9868 | 313.7417 | 208.9002
2012-10-31 10:39 | 24.0548 | 335.4751 | 254.7493 | 333.4347 | 228.608 | 85.8579 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1736 | 51.6248 | 163.8379 | 16.2668 | 19.7276 | 5.919 | 163.8431 | 315.7475 | 235.0217 | 313.7071 | 208.8804
2012-10-31 10:39 | 24.0541 | 335.4935 | 254.8501 | 333.4302 | 228.6466 | 85.855 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1736 | 51.6235 | 163.8309 | 16.2667 | 19.7469 | 5.9188 | 163.8361 | 315.7466 | 235.1032 | 313.6833 | 208.8997
2012-10-31 10:39 | 24.0578 | 335.5162 | 254.7952 | 333.491 | 228.4695 | 85.855 | 0.014467 | 0.35925 | 0.005197 | 24.8327 | 3.1735 | 51.6223 | 163.8241 | 16.2666 | 19.7306 | 5.9188 | 163.8293 | 315.7856 | 235.0646 | 313.7604 | 208.7389
2012-10-31 10:39 | 24.0571 | 335.4508 | 254.814 | 333.4979 | 228.2801 | 85.8637 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1734 | 51.6208 | 163.8152 | 16.2666 | 19.7259 | 5.9194 | 163.8204 | 315.7249 | 235.0881 | 313.772 | 208.5542
2012-10-31 10:39 | 24.0526 | 335.4729 | 254.8134 | 333.4668 | 228.5154 | 85.8568 | 0.014474 | 0.35925 | 0.0052 | 24.8206 | 3.1733 | 51.6191 | 163.8045 | 16.2666 | 19.7294 | 5.919 | 163.8097 | 315.7435 | 235.084 | 313.7374 | 208.786
2012-10-31 10:39 | 24.0511 | 335.5247 | 254.8158 | 333.4691 | 228.903 | 85.8735 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1733 | 51.6176 | 163.7962 | 16.2664 | 19.7239 | 5.9201 | 163.8014 | 315.8008 | 235.0919 | 313.7452 | 209.1791
2012-10-31 10:40 | 24.0526 | 335.492 | 254.8681 | 333.482 | 228.6844 | 85.8643 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1732 | 51.6166 | 163.7883 | 16.2665 | 19.7414 | 5.9195 | 163.7935 | 315.7506 | 235.1267 | 313.7406 | 208.943
2012-10-31 10:40 | 24.0518 | 335.4759 | 254.879 | 333.4964 | 228.5067 | 85.8649 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1731 | 51.6153 | 163.7811 | 16.2665 | 19.6885 | 5.9195 | 163.7863 | 315.7874 | 235.1905 | 313.8079 | 208.8182
2012-10-31 10:40 | 24.0481 | 335.4798 | 254.8597 | 333.4584 | 228.8136 | 85.8608 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.173 | 51.6135 | 163.7703 | 16.2664 | 19.7048 | 5.9192 | 163.7755 | 315.775 | 235.1549 | 313.7536 | 209.1088
2012-10-31 10:40 | 24.0384 | 335.5006 | 254.9046 | 333.4868 | 228.9218 | 85.8522 | 0.014464 | 0.35927 | 0.005196 | 24.8388 | 3.1729 | 51.6121 | 163.7623 | 16.2663 | 19.7032 | 5.9187 | 163.7675 | 315.7974 | 235.2014 | 313.7836 | 209.2186
2012-10-31 10:40 | 24.0458 | 335.5004 | 254.9744 | 333.4752 | 228.8191 | 85.8498 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1729 | 51.6111 | 163.7555 | 16.2664 | 19.6704 | 5.9185 | 163.7607 | 315.83 | 235.304 | 313.8048 | 209.1487
2012-10-31 10:40 | 24.0518 | 335.495 | 254.9492 | 333.4774 | 228.8998 | 85.8602 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1728 | 51.6099 | 163.7481 | 16.2664 | 19.7286 | 5.9192 | 163.7533 | 315.7664 | 235.2206 | 313.7488 | 209.1712
2012-10-31 10:40 | 24.0294 | 335.4459 | 254.9892 | 333.493 | 228.9246 | 85.8562 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1727 | 51.6082 | 163.738 | 16.2663 | 19.6701 | 5.9189 | 163.7432 | 315.7758 | 235.3191 | 313.8229 | 209.2545
2012-10-31 10:40 | 24.0361 | 335.5135 | 254.9764 | 333.4883 | 228.8173 | 85.8597 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1726 | 51.6067 | 163.7294 | 16.2662 | 19.6327 | 5.9192 | 163.7346 | 315.8808 | 235.3437 | 313.8556 | 209.1846
2012-10-31 10:40 | 24.0481 | 335.5179 | 255.0118 | 333.5041 | 228.8882 | 85.8637 | 0.014474 | 0.3594 | 0.005202 | 24.8306 | 3.1726 | 51.6056 | 163.7226 | 16.2661 | 19.6206 | 5.9194 | 163.7278 | 315.8973 | 235.3912 | 313.8835 | 209.2676
2012-10-31 10:40 | 24.0473 | 335.4524 | 255.0344 | 333.4843 | 228.8403 | 85.8585 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1725 | 51.6043 | 163.7151 | 16.2661 | 19.68 | 5.9191 | 163.7203 | 315.7724 | 235.3544 | 313.8043 | 209.1603
2012-10-31 10:40 | 24.0436 | 335.4601 | 255.0268 | 333.492 | 228.7501 | 85.8626 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1724 | 51.6031 | 163.7073 | 16.2661 | 19.6562 | 5.9194 | 163.7124 | 315.8039 | 235.3706 | 313.8358 | 209.0939
2012-10-31 10:40 | 24.0414 | 335.4922 | 255.0403 | 333.4898 | 228.6064 | 85.866 | 0.014474 | 0.35931 | 0.005201 | 24.8246 | 3.1724 | 51.6022 | 163.7018 | 16.2661 | 19.6741 | 5.9196 | 163.707 | 315.8181 | 235.3662 | 313.8157 | 208.9323
2012-10-31 10:40 | 24.0421 | 335.4738 | 255.041 | 333.5019 | 228.6896 | 85.8608 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1723 | 51.6002 | 163.6889 | 16.2661 | 19.6788 | 5.9192 | 163.6941 | 315.795 | 235.3622 | 313.8231 | 209.0108
2012-10-31 10:40 | 24.0496 | 335.4966 | 255.0641 | 333.4904 | 228.8583 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1722 | 51.599 | 163.6829 | 16.266 | 19.7063 | 5.9183 | 163.6881 | 315.7903 | 235.3578 | 313.7841 | 209.152
2012-10-31 10:40 | 24.0451 | 335.4692 | 255.0479 | 333.543 | 228.7241 | 85.8626 | 0.01447 | 0.3593 | 0.005199 | 24.8305 | 3.1721 | 51.5981 | 163.6763 | 16.266 | 19.6978 | 5.9194 | 163.6815 | 315.7714 | 235.3501 | 313.8452 | 209.0263
2012-10-31 10:40 | 24.0473 | 335.4638 | 255.054 | 333.5071 | 228.628 | 85.8614 | 0.014461 | 0.35924 | 0.005195 | 24.8419 | 3.1721 | 51.5966 | 163.6685 | 16.2659 | 19.6559 | 5.9193 | 163.6737 | 315.8079 | 235.3981 | 313.8512 | 208.9721
2012-10-31 10:40 | 24.0451 | 335.4845 | 255.0244 | 333.5316 | 228.8106 | 85.847 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.172 | 51.5956 | 163.6601 | 16.266 | 19.6577 | 5.9183 | 163.6653 | 315.8268 | 235.3667 | 313.8739 | 209.1529
2012-10-31 10:40 | 24.0466 | 335.486 | 255.0415 | 333.5217 | 228.8278 | 85.8545 | 0.014477 | 0.35931 | 0.005202 | 24.8194 | 3.1719 | 51.5942 | 163.6515 | 16.266 | 19.6592 | 5.9188 | 163.6567 | 315.8268 | 235.3823 | 313.8625 | 209.1686
2012-10-31 10:40 | 24.0541 | 335.5163 | 255.0256 | 333.5406 | 228.792 | 85.8562 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1719 | 51.5926 | 163.6442 | 16.2658 | 19.6466 | 5.9189 | 163.6494 | 315.8697 | 235.379 | 313.894 | 209.1454
2012-10-31 10:40 | 24.0556 | 335.5482 | 255.0545 | 333.5345 | 228.7267 | 85.8608 | 0.014477 | 0.35931 | 0.005202 | 24.8194 | 3.1717 | 51.5909 | 163.6328 | 16.2658 | 19.6562 | 5.9192 | 163.638 | 315.892 | 235.3983 | 313.8783 | 209.0705
2012-10-31 10:40 | 24.0533 | 335.4888 | 255.0561 | 333.5131 | 228.8305 | 85.8597 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1716 | 51.5893 | 163.6227 | 16.2658 | 19.6579 | 5.9192 | 163.6279 | 315.8309 | 235.3982 | 313.8552 | 209.1726
2012-10-31 10:40 | 24.0473 | 335.5019 | 255.0579 | 333.5148 | 228.7184 | 85.8522 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1716 | 51.5886 | 163.618 | 16.2658 | 19.6318 | 5.9187 | 163.6232 | 315.8701 | 235.4261 | 313.883 | 209.0866
2012-10-31 10:40 | 24.0488 | 335.4691 | 255.0398 | 333.4972 | 228.7278 | 85.8562 | 0.014439 | 0.3594 | 0.005189 | 24.8908 | 3.1715 | 51.5874 | 163.6118 | 16.2657 | 19.6173 | 5.9189 | 163.617 | 315.8518 | 235.4225 | 313.8799 | 209.1105
2012-10-31 10:41 | 24.0443 | 335.476 | 255.1017 | 333.5003 | 228.7036 | 85.8527 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1715 | 51.5865 | 163.6056 | 16.2657 | 19.6168 | 5.9187 | 163.6107 | 315.8592 | 235.4849 | 313.8835 | 209.0868
2012-10-31 10:41 | 24.0481 | 335.476 | 255.0274 | 333.5308 | 228.7035 | 85.8579 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1714 | 51.5851 | 163.5969 | 16.2657 | 19.6085 | 5.919 | 163.6021 | 315.8675 | 235.4189 | 313.9223 | 209.095
2012-10-31 10:41 | 24.0518 | 335.4988 | 255.0155 | 333.4926 | 228.6364 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1713 | 51.5832 | 163.5854 | 16.2657 | 19.6163 | 5.9183 | 163.5906 | 315.8825 | 235.3992 | 313.8763 | 209.0201
2012-10-31 10:41 | 24.0503 | 335.4973 | 254.9789 | 333.5292 | 228.8826 | 85.8423 | 0.014452 | 0.35944 | 0.005195 | 24.8714 | 3.1713 | 51.5821 | 163.5804 | 16.2655 | 19.6067 | 5.918 | 163.5856 | 315.8906 | 235.3722 | 313.9225 | 209.2759
2012-10-31 10:41 | 24.0586 | 335.5284 | 255.0418 | 333.5299 | 228.9263 | 85.8458 | 0.014467 | 0.3594 | 0.005199 | 24.8426 | 3.1712 | 51.5809 | 163.5725 | 16.2655 | 19.619 | 5.9182 | 163.5777 | 315.9094 | 235.4228 | 313.9109 | 209.3073
2012-10-31 10:41 | 24.0503 | 335.5391 | 255.0179 | 333.533 | 228.5799 | 85.8545 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1711 | 51.5798 | 163.5642 | 16.2656 | 19.6268 | 5.9188 | 163.5694 | 315.9123 | 235.3911 | 313.9062 | 208.9531
2012-10-31 10:41 | 24.0436 | 335.5058 | 254.9761 | 333.5301 | 228.6204 | 85.847 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1626 | 51.4328 | 162.6598 | 16.263 | 19.6 | 5.9183 | 162.665 | 315.9058 | 235.3761 | 313.9301 | 209.0204
2012-10-31 10:41 | 24.0503 | 335.4973 | 254.9828 | 333.5368 | 228.8511 | 85.8452 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1626 | 51.4326 | 162.6628 | 16.2626 | 19.6067 | 5.9182 | 162.668 | 315.8906 | 235.3761 | 313.9301 | 209.2444
2012-10-31 10:41 | 24.0526 | 335.5072 | 254.9695 | 333.4972 | 228.8141 | 85.8418 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.163 | 51.4384 | 162.6988 | 16.2626 | 19.609 | 5.9179 | 162.704 | 315.8982 | 235.3605 | 313.8882 | 209.2051
2012-10-31 10:41 | 24.0451 | 335.4997 | 254.9659 | 333.5049 | 228.3467 | 85.8256 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1633 | 51.4445 | 162.7365 | 16.2627 | 19.6176 | 5.9168 | 162.7416 | 315.8821 | 235.3483 | 313.8873 | 208.7291
2012-10-31 10:41 | 24.0384 | 335.4816 | 254.8812 | 333.4792 | 228.1788 | 85.8302 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1637 | 51.4502 | 162.7716 | 16.2628 | 19.6109 | 5.9171 | 162.7768 | 315.8707 | 235.2703 | 313.8683 | 208.5679
2012-10-31 10:41 | 24.0458 | 335.489 | 254.8769 | 333.5361 | 229.2515 | 85.8215 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1641 | 51.457 | 162.8143 | 16.2629 | 19.5661 | 5.9165 | 162.8195 | 315.9229 | 235.3108 | 313.97 | 209.6854
2012-10-31 10:41 | 24.0331 | 335.4648 | 254.9968 | 333.4891 | 229.1091 | 85.8163 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1646 | 51.4652 | 162.8645 | 16.263 | 19.6216 | 5.9162 | 162.8697 | 315.8432 | 235.3752 | 313.8675 | 209.4875
2012-10-31 10:41 | 24.0301 | 335.4504 | 254.947 | 333.4633 | 228.5047 | 85.8238 | 0.014426 | 0.35917 | 0.005181 | 24.8972 | 3.165 | 51.4736 | 162.9162 | 16.2632 | 19.6267 | 5.9167 | 162.9214 | 315.8237 | 235.3203 | 313.8366 | 208.878
2012-10-31 10:41 | 24.0279 | 335.4482 | 254.8278 | 333.4344 | 227.9206 | 85.8371 | 0.014455 | 0.35905 | 0.00519 | 24.8392 | 3.1707 | 51.57 | 163.5118 | 16.2647 | 19.5843 | 5.9176 | 163.517 | 315.8639 | 235.2435 | 313.8501 | 208.3363
2012-10-31 10:41 | 24.0256 | 335.484 | 254.6967 | 333.4169 | 227.1634 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1738 | 51.6253 | 163.8477 | 16.2661 | 19.5981 | 5.9183 | 163.8529 | 315.8859 | 235.0986 | 313.8188 | 207.5653
2012-10-31 10:41 | 24.0197 | 335.4819 | 254.5113 | 333.4148 | 227.4013 | 85.8371 | 0.014455 | 0.35914 | 0.005191 | 24.8452 | 3.1739 | 51.6267 | 163.8563 | 16.2662 | 19.5801 | 5.9176 | 163.8615 | 315.9018 | 234.9312 | 313.8347 | 207.8212
2012-10-31 10:41 | 24.0286 | 335.4603 | 254.3485 | 333.4313 | 227.4023 | 85.8493 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1739 | 51.6278 | 163.8625 | 16.2663 | 19.573 | 5.9185 | 163.8677 | 315.8873 | 234.7755 | 313.8583 | 207.8293
2012-10-31 10:41 | 24.0227 | 335.4278 | 254.3231 | 333.4445 | 228.2063 | 85.8389 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.174 | 51.6283 | 163.866 | 16.2663 | 19.5711 | 5.9177 | 163.8712 | 315.8567 | 234.752 | 313.8734 | 208.6352
2012-10-31 10:41 | 24.0129 | 335.437 | 254.3523 | 333.389 | 228.4521 | 85.847 | 0.014474 | 0.3592 | 0.005199 | 24.8166 | 3.1739 | 51.6273 | 163.8592 | 16.2663 | 19.5011 | 5.9183 | 163.8644 | 315.9359 | 234.8512 | 313.8879 | 208.951
2012-10-31 10:41 | 24.0234 | 335.4589 | 254.4135 | 333.3804 | 227.92 | 85.8452 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.1738 | 51.6263 | 163.8525 | 16.2663 | 19.5558 | 5.9182 | 163.8577 | 315.9031 | 234.8577 | 313.8246 | 208.3642
2012-10-31 10:41 | 24.0227 | 335.4621 | 254.3582 | 333.3569 | 228.3125 | 85.8377 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1737 | 51.6253 | 163.8457 | 16.2664 | 19.5591 | 5.9177 | 163.8509 | 315.903 | 234.7991 | 313.7978 | 208.7534
2012-10-31 10:41 | 24.0174 | 335.3768 | 254.4661 | 333.4125 | 228.2875 | 85.8377 | 0.014467 | 0.3593 | 0.005198 | 24.8356 | 3.1737 | 51.6247 | 163.8414 | 16.2664 | 19.5417 | 5.9177 | 163.8466 | 315.8351 | 234.9244 | 313.8708 | 208.7458
2012-10-31 10:41 | 24.0159 | 335.4096 | 254.4724 | 333.3539 | 228.4158 | 85.8545 | 0.014442 | 0.35931 | 0.005189 | 24.8796 | 3.1736 | 51.6237 | 163.8349 | 16.2664 | 19.5402 | 5.9188 | 163.8401 | 315.8694 | 234.9322 | 313.8137 | 208.8756
2012-10-31 10:42 | 24.0189 | 335.3935 | 254.491 | 333.3721 | 228.5288 | 85.8423 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1735 | 51.622 | 163.8248 | 16.2664 | 19.5633 | 5.918 | 163.83 | 315.8302 | 234.9277 | 313.8088 | 208.9655
2012-10-31 10:42 | 24.0197 | 335.3981 | 254.5698 | 333.3349 | 228.5139 | 85.8498 | 0.014442 | 0.3593 | 0.005189 | 24.8786 | 3.1734 | 51.6205 | 163.8148 | 16.2664 | 19.5842 | 5.9185 | 163.8199 | 315.8139 | 234.9856 | 313.7507 | 208.9297
2012-10-31 10:42 | 24.0152 | 335.3632 | 254.5692 | 333.338 | 228.3522 | 85.862 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1734 | 51.6194 | 163.8089 | 16.2663 | 19.5676 | 5.9193 | 163.8141 | 315.7956 | 235.0016 | 313.7704 | 208.7846
2012-10-31 10:42 | 24.0167 | 335.3761 | 254.5512 | 333.3395 | 228.3104 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35941 | 0.005196 | 24.8591 | 3.1733 | 51.6183 | 163.8014 | 16.2663 | 19.5611 | 5.9183 | 163.8066 | 315.815 | 234.9901 | 313.7784 | 208.7493
2012-10-31 10:42 | 24.0137 | 335.3655 | 254.5911 | 333.3593 | 228.3821 | 85.8481 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1732 | 51.6167 | 163.7924 | 16.2662 | 19.5621 | 5.9184 | 163.7976 | 315.8034 | 235.029 | 313.7972 | 208.82
2012-10-31 10:42 | 24.0092 | 335.3382 | 254.5632 | 333.351 | 228.4995 | 85.8539 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1731 | 51.615 | 163.7813 | 16.2663 | 19.5576 | 5.9188 | 163.7865 | 315.7806 | 235.0056 | 313.7934 | 208.9419
2012-10-31 10:42 | 24.0055 | 335.3192 | 254.6142 | 333.3245 | 228.425 | 85.8556 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1731 | 51.6136 | 163.773 | 16.2662 | 19.5379 | 5.9189 | 163.7782 | 315.7813 | 235.0763 | 313.7866 | 208.8871
2012-10-31 10:42 | 24.0122 | 335.3716 | 254.6013 | 333.3578 | 228.3334 | 85.8481 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.173 | 51.6122 | 163.7649 | 16.2661 | 19.5566 | 5.9184 | 163.7701 | 315.815 | 235.0447 | 313.8012 | 208.7768
2012-10-31 10:42 | 24.0055 | 335.3535 | 254.6063 | 333.3511 | 228.37 | 85.8562 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1729 | 51.6105 | 163.7524 | 16.2663 | 19.57 | 5.9189 | 163.7576 | 315.7835 | 235.0363 | 313.7811 | 208.8
2012-10-31 10:42 | 24.0047 | 335.3527 | 254.6055 | 333.3351 | 228.4871 | 85.8487 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.1728 | 51.609 | 163.7447 | 16.2661 | 19.5812 | 5.9184 | 163.7499 | 315.7715 | 235.0243 | 313.7539 | 208.9059
2012-10-31 10:42 | 24.0099 | 335.3351 | 254.6654 | 333.3708 | 228.508 | 85.8423 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1727 | 51.6073 | 163.7337 | 16.2661 | 19.5703 | 5.918 | 163.7389 | 315.7648 | 235.0951 | 313.8005 | 208.9377
2012-10-31 10:42 | 24.0017 | 335.2964 | 254.6689 | 333.3549 | 228.5863 | 85.8464 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.1726 | 51.6059 | 163.7259 | 16.266 | 19.5822 | 5.9183 | 163.7311 | 315.7142 | 235.0867 | 313.7727 | 209.0041
2012-10-31 10:42 | 24.0084 | 335.345 | 254.6561 | 333.3502 | 228.6481 | 85.8475 | 0.014477 | 0.35927 | 0.005201 | 24.8165 | 3.1726 | 51.6049 | 163.7197 | 16.266 | 19.609 | 5.9183 | 163.7249 | 315.736 | 235.0471 | 313.7412 | 209.0391
2012-10-31 10:42 | 23.9995 | 335.3475 | 254.7135 | 333.3527 | 228.4701 | 85.8429 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1725 | 51.6035 | 163.7106 | 16.266 | 19.6041 | 5.918 | 163.7158 | 315.7434 | 235.1094 | 313.7486 | 208.866
2012-10-31 10:42 | 24.0025 | 335.301 | 254.7243 | 333.3595 | 228.4692 | 85.8602 | 0.014458 | 0.35934 | 0.005195 | 24.8541 | 3.1724 | 51.6019 | 163.7008 | 16.266 | 19.6352 | 5.9192 | 163.706 | 315.6658 | 235.0891 | 313.7243 | 208.834
2012-10-31 10:42 | 24.0099 | 335.3465 | 254.7863 | 333.3593 | 228.6456 | 85.8452 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1723 | 51.6008 | 163.6943 | 16.2659 | 19.6546 | 5.9182 | 163.6995 | 315.6919 | 235.1317 | 313.7047 | 208.991
2012-10-31 10:42 | 24.0055 | 335.3307 | 254.7858 | 333.3435 | 228.4801 | 85.8481 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1723 | 51.5995 | 163.6872 | 16.2658 | 19.6662 | 5.9184 | 163.6924 | 315.6645 | 235.1196 | 313.6773 | 208.8139
2012-10-31 10:42 | 24.0084 | 335.3754 | 254.7887 | 333.3731 | 228.2982 | 85.8435 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1722 | 51.598 | 163.6782 | 16.2658 | 19.6491 | 5.9181 | 163.6834 | 315.7263 | 235.1396 | 313.724 | 208.6491
2012-10-31 10:42 | 24.0055 | 335.3649 | 254.7624 | 333.3435 | 228.3464 | 85.8481 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1721 | 51.5963 | 163.6687 | 16.2657 | 19.6181 | 5.9184 | 163.6739 | 315.7468 | 235.1443 | 313.7254 | 208.7283
2012-10-31 10:42 | 24.0062 | 335.3428 | 254.7865 | 333.3632 | 228.7127 | 85.8522 | 0.014461 | 0.35941 | 0.005197 | 24.854 | 3.172 | 51.5949 | 163.6599 | 16.2656 | 19.6148 | 5.9187 | 163.6651 | 315.728 | 235.1717 | 313.7484 | 209.0979
2012-10-31 10:42 | 24.0107 | 335.3663 | 254.8223 | 333.3525 | 228.7644 | 85.8487 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1719 | 51.5933 | 163.6509 | 16.2655 | 19.6594 | 5.9184 | 163.6561 | 315.7069 | 235.1629 | 313.6931 | 209.105
2012-10-31 10:42 | 24.0017 | 335.3421 | 254.8328 | 333.3473 | 228.6217 | 85.8458 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1719 | 51.5925 | 163.6457 | 16.2655 | 19.6384 | 5.9182 | 163.6509 | 315.7037 | 235.1944 | 313.7089 | 208.9833
2012-10-31 10:43 | 24.004 | 335.352 | 254.8429 | 333.361 | 228.5808 | 85.8481 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1718 | 51.5911 | 163.6375 | 16.2655 | 19.6126 | 5.9184 | 163.6427 | 315.7394 | 235.2303 | 313.7484 | 208.9682
2012-10-31 10:43 | 24.0032 | 335.3816 | 254.8655 | 333.3869 | 228.6704 | 85.8435 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1717 | 51.5897 | 163.6288 | 16.2654 | 19.6599 | 5.9181 | 163.634 | 315.7217 | 235.2056 | 313.727 | 209.0105
2012-10-31 10:43 | 24.0025 | 335.3505 | 254.8804 | 333.3443 | 228.9409 | 85.8366 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1717 | 51.5884 | 163.6206 | 16.2654 | 19.6512 | 5.9176 | 163.6258 | 315.6993 | 235.2292 | 313.6931 | 209.2897
2012-10-31 10:43 | 24.0047 | 335.3831 | 254.9918 | 333.3922 | 229.2301 | 85.8441 | 0.014448 | 0.35937 | 0.005192 | 24.8733 | 3.1716 | 51.5867 | 163.6101 | 16.2654 | 19.6454 | 5.9181 | 163.6153 | 315.7377 | 235.3464 | 313.7468 | 209.5847
2012-10-31 10:43 | 24.0047 | 335.3337 | 255.0582 | 333.3465 | 229.1475 | 85.8446 | 0.014477 | 0.35938 | 0.005203 | 24.8245 | 3.1715 | 51.5854 | 163.6023 | 16.2654 | 19.6293 | 5.9181 | 163.6075 | 315.7044 | 235.4289 | 313.7172 | 209.5182
2012-10-31 10:43 | 24.001 | 335.3528 | 255.113 | 333.3657 | 229.1045 | 85.847 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1714 | 51.5835 | 163.5904 | 16.2654 | 19.6738 | 5.9183 | 163.5956 | 315.679 | 235.4392 | 313.6919 | 209.4307
2012-10-31 10:43 | 24.0092 | 335.3496 | 255.1056 | 333.4119 | 229.1835 | 85.8389 | 0.01447 | 0.35934 | 0.0052 | 24.8334 | 3.1713 | 51.5825 | 163.5838 | 16.2654 | 19.678 | 5.9177 | 163.589 | 315.6716 | 235.4276 | 313.7339 | 209.5055
2012-10-31 10:43 | 24.0122 | 335.3526 | 255.1983 | 333.3883 | 229.1589 | 85.8412 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1712 | 51.5808 | 163.5735 | 16.2653 | 19.6649 | 5.9179 | 163.5787 | 315.6877 | 235.5334 | 313.7234 | 209.494
2012-10-31 10:43 | 24.0167 | 335.3495 | 255.1833 | 333.4118 | 228.959 | 85.8475 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1712 | 51.5801 | 163.5698 | 16.2653 | 19.6935 | 5.9183 | 163.575 | 315.656 | 235.4898 | 313.7183 | 209.2655
2012-10-31 10:43 | 24.0182 | 335.3472 | 255.1536 | 333.4285 | 229.0077 | 85.8377 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1711 | 51.5792 | 163.563 | 16.2654 | 19.687 | 5.9177 | 163.5682 | 315.6602 | 235.4666 | 313.7415 | 209.3207
2012-10-31 10:43 | 24.0167 | 335.3799 | 255.1833 | 333.3852 | 228.9001 | 85.8441 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.171 | 51.5776 | 163.5548 | 16.2652 | 19.7055 | 5.9181 | 163.56 | 315.6744 | 235.4778 | 313.6797 | 209.1946
2012-10-31 10:43 | 24.0212 | 335.3768 | 255.1527 | 333.4163 | 228.708 | 85.847 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.171 | 51.5765 | 163.5474 | 16.2652 | 19.706 | 5.9183 | 163.5526 | 315.6708 | 235.4467 | 313.7103 | 209.002
2012-10-31 10:43 | 24.0189 | 335.3935 | 255.1114 | 333.3912 | 228.7844 | 85.8418 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1709 | 51.5748 | 163.5372 | 16.2652 | 19.6476 | 5.9179 | 163.5424 | 315.7459 | 235.4638 | 313.7436 | 209.1368
2012-10-31 10:43 | 24.0234 | 335.379 | 255.112 | 333.4299 | 228.8282 | 85.8273 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1645 | 51.4661 | 162.8662 | 16.2634 | 19.6721 | 5.9169 | 162.8714 | 315.7069 | 235.4399 | 313.7578 | 209.1561
2012-10-31 10:43 | 24.0294 | 335.3774 | 255.118 | 333.4017 | 228.8538 | 85.8192 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1622 | 51.4245 | 162.6162 | 16.2621 | 19.6099 | 5.9164 | 162.6214 | 315.7675 | 235.5081 | 313.7918 | 209.2439
2012-10-31 10:43 | 24.0279 | 335.3607 | 255.1477 | 333.3964 | 228.6125 | 85.8366 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1627 | 51.4323 | 162.6636 | 16.2623 | 19.6927 | 5.9176 | 162.6688 | 315.668 | 235.455 | 313.7037 | 208.9198
2012-10-31 10:43 | 24.0212 | 335.3197 | 255.0825 | 333.3935 | 228.6766 | 85.8181 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.163 | 51.4375 | 162.6961 | 16.2623 | 19.702 | 5.9163 | 162.7012 | 315.6177 | 235.3805 | 313.6915 | 208.9746
2012-10-31 10:43 | 24.0294 | 335.3469 | 255.0712 | 333.3903 | 228.331 | 85.8267 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1635 | 51.4463 | 162.7497 | 16.2625 | 19.6741 | 5.9169 | 162.7549 | 315.6728 | 235.3971 | 313.7162 | 208.6569
2012-10-31 10:43 | 24.0242 | 335.3189 | 254.9528 | 333.4384 | 227.567 | 85.8238 | 0.014448 | 0.35921 | 0.00519 | 24.8623 | 3.1639 | 51.4542 | 162.7985 | 16.2627 | 19.6569 | 5.9167 | 162.8037 | 315.662 | 235.2959 | 313.7815 | 207.9101
2012-10-31 10:43 | 24.0219 | 335.3356 | 254.7281 | 333.3675 | 227.1794 | 85.8233 | 0.014452 | 0.35912 | 0.00519 | 24.8494 | 3.1644 | 51.4614 | 162.8423 | 16.2628 | 19.6586 | 5.9167 | 162.8474 | 315.677 | 235.0695 | 313.7089 | 207.5208
2012-10-31 10:43 | 24.0249 | 335.3463 | 254.6375 | 333.3934 | 227.9176 | 85.8348 | 0.014445 | 0.35912 | 0.005188 | 24.8615 | 3.1648 | 51.4681 | 162.8842 | 16.2629 | 19.6495 | 5.9175 | 162.8893 | 315.6968 | 234.988 | 313.7439 | 208.2681
2012-10-31 10:43 | 24.0204 | 335.3189 | 254.6525 | 333.4079 | 227.9446 | 85.8273 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1691 | 51.5415 | 163.3377 | 16.264 | 19.6491 | 5.9169 | 163.3429 | 315.6698 | 235.0034 | 313.7588 | 208.2955
2012-10-31 10:44 | 24.0219 | 335.328 | 254.5603 | 333.3713 | 227.7967 | 85.8435 | 0.014452 | 0.35907 | 0.005189 | 24.8454 | 3.1736 | 51.6215 | 163.8262 | 16.2659 | 19.6626 | 5.9181 | 163.8314 | 315.6654 | 234.8977 | 313.7087 | 208.1341
2012-10-31 10:44 | 24.0361 | 335.3384 | 254.5199 | 333.3931 | 228.2551 | 85.8435 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.1737 | 51.6231 | 163.8354 | 16.266 | 19.6848 | 5.9181 | 163.8406 | 315.6536 | 234.8351 | 313.7083 | 208.5703
2012-10-31 10:44 | 24.0122 | 335.345 | 254.4999 | 333.3654 | 228.1801 | 85.847 | 0.014439 | 0.35914 | 0.005186 | 24.8728 | 3.1737 | 51.6246 | 163.8433 | 16.2661 | 19.6529 | 5.9183 | 163.8485 | 315.6921 | 234.847 | 313.7125 | 208.5272
2012-10-31 10:44 | 24.0189 | 335.3707 | 254.5261 | 333.3455 | 228.2065 | 85.8337 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1738 | 51.6253 | 163.8475 | 16.2662 | 19.6235 | 5.9174 | 163.8527 | 315.7472 | 234.9026 | 313.722 | 208.583
2012-10-31 10:44 | 24.0152 | 335.3784 | 254.538 | 333.3608 | 228.7571 | 85.8314 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1738 | 51.6247 | 163.844 | 16.2662 | 19.6238 | 5.9172 | 163.8492 | 315.7546 | 234.9142 | 313.737 | 209.1333
2012-10-31 10:44 | 24.0114 | 335.367 | 254.663 | 333.3684 | 229.0206 | 85.8481 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1737 | 51.624 | 163.839 | 16.2662 | 19.608 | 5.9184 | 163.8442 | 315.759 | 235.055 | 313.7604 | 209.4126
2012-10-31 10:44 | 24.0212 | 335.3692 | 254.7742 | 333.3668 | 228.8849 | 85.8377 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1737 | 51.6235 | 163.8358 | 16.2662 | 19.6539 | 5.9177 | 163.841 | 315.7153 | 235.1203 | 313.7129 | 209.231
2012-10-31 10:44 | 24.0122 | 335.3716 | 254.8004 | 333.3578 | 228.7541 | 85.8354 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1736 | 51.6231 | 163.8336 | 16.2662 | 19.6689 | 5.9175 | 163.8388 | 315.7027 | 235.1315 | 313.6889 | 209.0852
2012-10-31 10:44 | 24.0122 | 335.383 | 254.8589 | 333.3616 | 228.6204 | 85.8446 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1736 | 51.6213 | 163.8235 | 16.2661 | 19.6689 | 5.9181 | 163.8287 | 315.7141 | 235.19 | 313.6927 | 208.9515
2012-10-31 10:44 | 24.0144 | 335.3814 | 254.8416 | 333.3638 | 228.4103 | 85.8527 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1735 | 51.6197 | 163.8132 | 16.2661 | 19.6551 | 5.9187 | 163.8184 | 315.7263 | 235.1865 | 313.7087 | 208.7552
2012-10-31 10:44 | 24.004 | 335.3482 | 254.8039 | 333.3801 | 228.5257 | 85.8475 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1734 | 51.6183 | 163.8038 | 16.2661 | 19.6527 | 5.9183 | 163.809 | 315.6955 | 235.1512 | 313.7274 | 208.873
2012-10-31 10:44 | 24.0099 | 335.3693 | 254.841 | 333.3708 | 228.6024 | 85.8527 | 0.014474 | 0.3593 | 0.0052 | 24.8236 | 3.1733 | 51.6166 | 163.793 | 16.2661 | 19.6787 | 5.9187 | 163.7982 | 315.6906 | 235.1623 | 313.6921 | 208.9237
2012-10-31 10:44 | 24.0122 | 335.3983 | 254.855 | 333.3959 | 228.4986 | 85.8452 | 0.014445 | 0.35933 | 0.00519 | 24.8755 | 3.1732 | 51.6157 | 163.7886 | 16.266 | 19.6088 | 5.9182 | 163.7938 | 315.7895 | 235.2462 | 313.7871 | 208.8898
2012-10-31 10:44 | 24.0062 | 335.3923 | 254.81 | 333.3785 | 228.3117 | 85.8412 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1731 | 51.6144 | 163.7795 | 16.266 | 19.6148 | 5.9179 | 163.7847 | 315.7775 | 235.1952 | 313.7637 | 208.6969
2012-10-31 10:44 | 24.0122 | 335.3906 | 254.8121 | 333.3921 | 228.2666 | 85.8452 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1731 | 51.6132 | 163.7725 | 16.266 | 19.6409 | 5.9182 | 163.7777 | 315.7497 | 235.1712 | 313.7512 | 208.6257
2012-10-31 10:44 | 24.0084 | 335.3945 | 254.7575 | 333.4111 | 228.1803 | 85.8568 | 0.014445 | 0.35935 | 0.005191 | 24.8775 | 3.173 | 51.6118 | 163.7641 | 16.2659 | 19.633 | 5.919 | 163.7693 | 315.7615 | 235.1245 | 313.7781 | 208.5473
2012-10-31 10:44 | 24.0084 | 335.3754 | 254.7614 | 333.4111 | 228.0387 | 85.8504 | 0.014461 | 0.3594 | 0.005197 | 24.8529 | 3.1729 | 51.6102 | 163.7548 | 16.2659 | 19.629 | 5.9185 | 163.76 | 315.7464 | 235.1324 | 313.7821 | 208.4097
2012-10-31 10:44 | 24.0032 | 335.4273 | 254.6782 | 333.4326 | 228.0374 | 85.8527 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1728 | 51.6091 | 163.7472 | 16.2659 | 19.6399 | 5.9187 | 163.7524 | 315.7874 | 235.0383 | 313.7927 | 208.3975
2012-10-31 10:44 | 24.0025 | 335.4342 | 254.6385 | 333.4205 | 228.249 | 85.8631 | 0.014464 | 0.35937 | 0.005198 | 24.8458 | 3.1727 | 51.6076 | 163.7378 | 16.2659 | 19.6151 | 5.9194 | 163.743 | 315.8191 | 235.0234 | 313.8054 | 208.6339
2012-10-31 10:44 | 24.0025 | 335.3962 | 254.6658 | 333.4052 | 228.3473 | 85.8562 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1727 | 51.6063 | 163.7312 | 16.2658 | 19.6392 | 5.9189 | 163.7364 | 315.757 | 235.0266 | 313.766 | 208.7081
2012-10-31 10:44 | 23.9987 | 335.3924 | 254.6503 | 333.3786 | 228.3239 | 85.8504 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1726 | 51.6054 | 163.7256 | 16.2657 | 19.6474 | 5.9185 | 163.7308 | 315.745 | 235.0029 | 313.7312 | 208.6765
2012-10-31 10:44 | 23.9995 | 335.3894 | 254.6979 | 333.4137 | 228.2696 | 85.8545 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1726 | 51.6041 | 163.7172 | 16.2657 | 19.6643 | 5.9188 | 163.7224 | 315.7251 | 235.0336 | 313.7494 | 208.6053
2012-10-31 10:44 | 23.9972 | 335.3871 | 254.6956 | 333.4304 | 228.401 | 85.855 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1725 | 51.6026 | 163.7086 | 16.2657 | 19.67 | 5.9188 | 163.7138 | 315.7171 | 235.0256 | 313.7604 | 208.731
2012-10-31 10:45 | 24.0032 | 335.4197 | 254.7055 | 333.425 | 228.2891 | 85.8654 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1724 | 51.6011 | 163.6999 | 16.2656 | 19.68 | 5.9196 | 163.7051 | 315.7397 | 235.0255 | 313.745 | 208.6091
2012-10-31 10:45 | 23.989 | 335.4284 | 254.6757 | 333.4526 | 227.7362 | 85.8672 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1723 | 51.6 | 163.6925 | 16.2656 | 19.6417 | 5.9197 | 163.6977 | 315.7867 | 235.034 | 313.8109 | 208.0945
2012-10-31 10:45 | 23.9942 | 335.4374 | 254.6497 | 333.416 | 228.1661 | 85.8498 | 0.014483 | 0.35934 | 0.005204 | 24.8112 | 3.1723 | 51.5986 | 163.684 | 16.2656 | 19.6188 | 5.9185 | 163.6892 | 315.8186 | 235.0309 | 313.7972 | 208.5473
2012-10-31 10:45 | 23.9965 | 335.4282 | 254.6676 | 333.4678 | 228.4868 | 85.8533 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1722 | 51.597 | 163.6735 | 16.2656 | 19.6693 | 5.9187 | 163.6787 | 315.7589 | 234.9983 | 313.7985 | 208.8175
2012-10-31 10:45 | 23.992 | 335.4237 | 254.7216 | 333.4747 | 228.329 | 85.8556 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.172 | 51.5953 | 163.6622 | 16.2657 | 19.6287 | 5.9189 | 163.6674 | 315.795 | 235.0929 | 313.846 | 208.7003
2012-10-31 10:45 | 23.9942 | 335.4374 | 254.7355 | 333.4655 | 228.2447 | 85.8556 | 0.014461 | 0.3594 | 0.005197 | 24.8529 | 3.1719 | 51.5937 | 163.6519 | 16.2657 | 19.6309 | 5.9189 | 163.6571 | 315.8065 | 235.1046 | 313.8346 | 208.6138
2012-10-31 10:45 | 23.9927 | 335.3788 | 254.7301 | 333.4373 | 228.5223 | 85.8608 | 0.01447 | 0.35938 | 0.0052 | 24.8365 | 3.1718 | 51.5918 | 163.6406 | 16.2656 | 19.6374 | 5.9192 | 163.6458 | 315.7414 | 235.0927 | 313.7999 | 208.8849
2012-10-31 10:45 | 23.9868 | 335.3805 | 254.8101 | 333.4124 | 228.5007 | 85.8562 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1717 | 51.5903 | 163.6308 | 16.2656 | 19.6315 | 5.9189 | 163.636 | 315.749 | 235.1786 | 313.7809 | 208.8692
2012-10-31 10:45 | 23.9898 | 335.4177 | 254.7975 | 333.3963 | 228.2639 | 85.8591 | 0.014455 | 0.35944 | 0.005196 | 24.8662 | 3.1717 | 51.5888 | 163.6222 | 16.2656 | 19.6265 | 5.9191 | 163.6274 | 315.7912 | 235.171 | 313.7698 | 208.6374
2012-10-31 10:45 | 23.9883 | 335.401 | 254.7882 | 333.4481 | 228.4904 | 85.8597 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1716 | 51.5881 | 163.6179 | 16.2655 | 19.625 | 5.9192 | 163.6231 | 315.776 | 235.1632 | 313.8231 | 208.8654
2012-10-31 10:45 | 23.9905 | 335.4184 | 254.7865 | 333.4427 | 228.3668 | 85.8597 | 0.014461 | 0.35943 | 0.005198 | 24.8549 | 3.1716 | 51.5871 | 163.6124 | 16.2654 | 19.6553 | 5.9192 | 163.6176 | 315.7631 | 235.1312 | 313.7874 | 208.7115
2012-10-31 10:45 | 23.9912 | 335.3925 | 254.8184 | 333.4587 | 228.4972 | 85.851 | 0.014461 | 0.35937 | 0.005197 | 24.8509 | 3.1715 | 51.5858 | 163.6045 | 16.2654 | 19.6519 | 5.9186 | 163.6097 | 315.7406 | 235.1665 | 313.8068 | 208.8453
2012-10-31 10:45 | 23.992 | 335.4123 | 254.8465 | 333.4595 | 228.7378 | 85.8539 | 0.01447 | 0.35941 | 0.005201 | 24.8385 | 3.1714 | 51.5845 | 163.5962 | 16.2654 | 19.6327 | 5.9188 | 163.6014 | 315.7796 | 235.2138 | 313.8268 | 209.1051
2012-10-31 10:45 | 23.992 | 335.4466 | 254.8738 | 333.4785 | 228.726 | 85.847 | 0.014448 | 0.35937 | 0.005192 | 24.8733 | 3.1713 | 51.5828 | 163.5867 | 16.2653 | 19.6487 | 5.9183 | 163.5919 | 315.7979 | 235.2251 | 313.8298 | 209.0773
2012-10-31 10:45 | 23.9883 | 335.4429 | 254.9052 | 333.4443 | 228.6987 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35946 | 0.005195 | 24.8724 | 3.1713 | 51.5816 | 163.5801 | 16.2652 | 19.621 | 5.9187 | 163.5853 | 315.8219 | 235.2842 | 313.8233 | 209.0777
2012-10-31 10:45 | 23.9957 | 335.416 | 254.9126 | 333.486 | 228.5056 | 85.8585 | 0.014461 | 0.35943 | 0.005198 | 24.8549 | 3.1712 | 51.5801 | 163.5685 | 16.2654 | 19.5842 | 5.9191 | 163.5737 | 315.8318 | 235.3284 | 313.9018 | 208.9214
2012-10-31 10:45 | 23.986 | 335.4215 | 254.8756 | 333.4535 | 228.4527 | 85.8614 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1711 | 51.5788 | 163.5611 | 16.2653 | 19.5866 | 5.9193 | 163.5663 | 315.8349 | 235.289 | 313.8669 | 208.8661
2012-10-31 10:45 | 23.9845 | 335.4467 | 254.8624 | 333.4481 | 228.518 | 85.8568 | 0.014458 | 0.35938 | 0.005196 | 24.8571 | 3.171 | 51.5773 | 163.5524 | 16.2652 | 19.553 | 5.919 | 163.5576 | 315.8937 | 235.3094 | 313.8951 | 208.965
2012-10-31 10:45 | 23.98 | 335.4079 | 254.8852 | 333.4589 | 228.6433 | 85.8585 | 0.01447 | 0.3594 | 0.0052 | 24.8375 | 3.1709 | 51.5759 | 163.5433 | 16.2652 | 19.6046 | 5.9191 | 163.5485 | 315.8033 | 235.2806 | 313.8543 | 209.0387
2012-10-31 10:45 | 23.9823 | 335.3836 | 254.9265 | 333.4916 | 228.6731 | 85.8498 | 0.014452 | 0.35946 | 0.005195 | 24.8724 | 3.1709 | 51.5749 | 163.5375 | 16.2652 | 19.5588 | 5.9185 | 163.5427 | 315.8248 | 235.3677 | 313.9328 | 209.1143
2012-10-31 10:45 | 23.989 | 335.4284 | 254.9176 | 333.4679 | 228.6051 | 85.8498 | 0.014452 | 0.35947 | 0.005195 | 24.8734 | 3.1638 | 51.4537 | 162.7889 | 16.2633 | 19.5856 | 5.9185 | 162.7941 | 315.8428 | 235.332 | 313.8823 | 209.0195
2012-10-31 10:45 | 23.983 | 335.4109 | 254.9233 | 333.4428 | 228.5912 | 85.8366 | 0.014461 | 0.35946 | 0.005198 | 24.8569 | 3.1623 | 51.4253 | 162.621 | 16.2621 | 19.5836 | 5.9176 | 162.6262 | 315.8273 | 235.3397 | 313.8592 | 209.0076
2012-10-31 10:46 | 23.983 | 335.3919 | 254.8765 | 333.4733 | 228.662 | 85.8354 | 0.014464 | 0.35933 | 0.005197 | 24.8428 | 3.1627 | 51.4319 | 162.6616 | 16.2622 | 19.5876 | 5.9175 | 162.6668 | 315.8043 | 235.2889 | 313.8857 | 209.0744
2012-10-31 10:46 | 23.986 | 335.4025 | 254.8678 | 333.4573 | 228.5667 | 85.8296 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.163 | 51.4382 | 162.701 | 16.2623 | 19.5946 | 5.9171 | 162.7062 | 315.8079 | 235.2732 | 313.8627 | 208.9721
2012-10-31 10:46 | 23.9868 | 335.3272 | 254.8686 | 333.4124 | 228.3591 | 85.8337 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1635 | 51.4458 | 162.7466 | 16.2625 | 19.5954 | 5.9174 | 162.7518 | 315.7318 | 235.2732 | 313.817 | 208.7637
2012-10-31 10:46 | 23.992 | 335.34 | 254.8075 | 333.429 | 228.0852 | 85.8302 | 0.014445 | 0.35909 | 0.005187 | 24.8595 | 3.1639 | 51.4538 | 162.7947 | 16.2628 | 19.5926 | 5.9171 | 162.7999 | 315.7474 | 235.2149 | 313.8364 | 208.4926
2012-10-31 10:46 | 23.9868 | 335.3196 | 254.7086 | 333.4238 | 227.5493 | 85.8337 | 0.014448 | 0.35905 | 0.005188 | 24.8513 | 3.1643 | 51.4612 | 162.8396 | 16.263 | 19.5753 | 5.9174 | 162.8448 | 315.7443 | 235.1333 | 313.8485 | 207.974
2012-10-31 10:46 | 23.9793 | 335.3539 | 254.5958 | 333.4011 | 227.2587 | 85.8233 | 0.014439 | 0.35895 | 0.005183 | 24.8598 | 3.1647 | 51.4674 | 162.8781 | 16.2631 | 19.5879 | 5.9167 | 162.8833 | 315.766 | 235.0079 | 313.8132 | 207.6708
2012-10-31 10:46 | 23.974 | 335.303 | 254.4734 | 333.43 | 226.8759 | 85.8279 | 0.014439 | 0.35898 | 0.005183 | 24.8618 | 3.1707 | 51.571 | 163.5177 | 16.2647 | 19.6187 | 5.917 | 163.5229 | 315.6843 | 234.8547 | 313.8113 | 207.2572
2012-10-31 10:46 | 23.9666 | 335.3336 | 254.3489 | 333.396 | 227.3639 | 85.8366 | 0.014439 | 0.35899 | 0.005184 | 24.8628 | 3.1735 | 51.6202 | 163.816 | 16.2661 | 19.5993 | 5.9176 | 163.8212 | 315.7343 | 234.7496 | 313.7967 | 207.7646
2012-10-31 10:46 | 23.9726 | 335.3853 | 254.3081 | 333.3944 | 227.7277 | 85.8562 | 0.014448 | 0.35905 | 0.005188 | 24.8513 | 3.1736 | 51.6221 | 163.8266 | 16.2662 | 19.6133 | 5.9189 | 163.8318 | 315.772 | 234.6948 | 313.7811 | 208.1144
2012-10-31 10:46 | 23.9658 | 335.3671 | 254.2662 | 333.3723 | 227.7917 | 85.8545 | 0.014436 | 0.35911 | 0.005184 | 24.8759 | 3.1736 | 51.6233 | 163.8334 | 16.2663 | 19.6145 | 5.9188 | 163.8386 | 315.7526 | 234.6517 | 313.7578 | 208.1772
2012-10-31 10:46 | 23.9688 | 335.3929 | 254.2848 | 333.3791 | 227.8458 | 85.8458 | 0.014442 | 0.3592 | 0.005188 | 24.8716 | 3.1736 | 51.6235 | 163.8331 | 16.2664 | 19.6496 | 5.9182 | 163.8383 | 315.7433 | 234.6352 | 313.7295 | 208.1962
2012-10-31 10:46 | 23.9681 | 335.396 | 254.2958 | 333.3594 | 227.5817 | 85.8522 | 0.014448 | 0.35917 | 0.005189 | 24.8593 | 3.1736 | 51.6224 | 163.8284 | 16.2663 | 19.6088 | 5.9187 | 163.8336 | 315.7872 | 234.687 | 313.7506 | 207.9729
2012-10-31 10:46 | 23.9583 | 335.3634 | 254.2821 | 333.3648 | 227.8707 | 85.8441 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.1735 | 51.6215 | 163.8217 | 16.2663 | 19.6551 | 5.9181 | 163.8269 | 315.7083 | 234.627 | 313.7097 | 208.2156
2012-10-31 10:46 | 23.9651 | 335.3664 | 254.3006 | 333.3526 | 228.0308 | 85.8475 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1734 | 51.6205 | 163.8149 | 16.2664 | 19.5978 | 5.9183 | 163.8201 | 315.7686 | 234.7028 | 313.7548 | 208.433
2012-10-31 10:46 | 23.9711 | 335.3648 | 254.3612 | 333.3472 | 227.9385 | 85.8429 | 0.014461 | 0.35925 | 0.005195 | 24.843 | 3.1734 | 51.6192 | 163.8064 | 16.2664 | 19.6118 | 5.918 | 163.8116 | 315.753 | 234.7494 | 313.7354 | 208.3267
2012-10-31 10:46 | 23.9666 | 335.3679 | 254.3801 | 333.3503 | 228.1817 | 85.8522 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1733 | 51.6178 | 163.7981 | 16.2664 | 19.6273 | 5.9187 | 163.8033 | 315.7406 | 234.7528 | 313.723 | 208.5544
2012-10-31 10:46 | 23.9681 | 335.358 | 254.3933 | 333.3518 | 228.3404 | 85.8429 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1732 | 51.6169 | 163.7917 | 16.2664 | 19.6048 | 5.918 | 163.7969 | 315.7532 | 234.7885 | 313.747 | 208.7356
2012-10-31 10:46 | 23.9703 | 335.3411 | 254.4931 | 333.3578 | 228.378 | 85.8464 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1732 | 51.6154 | 163.7845 | 16.2662 | 19.619 | 5.9183 | 163.7897 | 315.7221 | 234.8741 | 313.7388 | 208.759
2012-10-31 10:46 | 23.9733 | 335.287 | 254.5898 | 333.3608 | 228.2985 | 85.8504 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1731 | 51.6141 | 163.7768 | 16.2661 | 19.634 | 5.9185 | 163.782 | 315.653 | 234.9558 | 313.7268 | 208.6645
2012-10-31 10:46 | 23.9733 | 335.3441 | 254.5663 | 333.3113 | 227.9879 | 85.8481 | 0.014458 | 0.35924 | 0.005194 | 24.8471 | 3.173 | 51.6124 | 163.7657 | 16.2662 | 19.6581 | 5.9184 | 163.7709 | 315.686 | 234.9082 | 313.6532 | 208.3298
2012-10-31 10:46 | 23.9696 | 335.348 | 254.5704 | 333.3685 | 228.0471 | 85.8539 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1729 | 51.6106 | 163.7543 | 16.2661 | 19.6384 | 5.9188 | 163.7595 | 315.7096 | 234.932 | 313.7301 | 208.4087
2012-10-31 10:46 | 23.9703 | 335.3259 | 254.5282 | 333.3616 | 228.0439 | 85.8591 | 0.014464 | 0.35928 | 0.005197 | 24.8398 | 3.1728 | 51.6085 | 163.7421 | 16.266 | 19.6631 | 5.9191 | 163.7473 | 315.6628 | 234.8651 | 313.6985 | 208.3808
2012-10-31 10:47 | 23.9815 | 335.3257 | 254.5355 | 333.369 | 228.0551 | 85.84 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1727 | 51.6077 | 163.7369 | 16.2661 | 19.6783 | 5.9178 | 163.7421 | 315.6474 | 234.8572 | 313.6907 | 208.3768
2012-10-31 10:47 | 23.983 | 335.3005 | 254.5292 | 333.3591 | 228.2846 | 85.8522 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1726 | 51.6064 | 163.7277 | 16.2661 | 19.6758 | 5.9187 | 163.7329 | 315.6247 | 234.8534 | 313.6833 | 208.6088
2012-10-31 10:47 | 23.9755 | 335.3159 | 254.6232 | 333.3592 | 228.4107 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1725 | 51.6047 | 163.7177 | 16.2661 | 19.6764 | 5.9187 | 163.7229 | 315.6395 | 234.9468 | 313.6828 | 208.7343
2012-10-31 10:47 | 23.9845 | 335.3363 | 254.6127 | 333.3606 | 228.4158 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1725 | 51.6037 | 163.7122 | 16.266 | 19.6372 | 5.9189 | 163.7174 | 315.6991 | 234.9755 | 313.7234 | 208.7786
2012-10-31 10:47 | 23.9912 | 335.3354 | 254.6389 | 333.3597 | 228.4343 | 85.8591 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1724 | 51.6025 | 163.7047 | 16.266 | 19.6359 | 5.9191 | 163.7099 | 315.6995 | 235.003 | 313.7238 | 208.7984
2012-10-31 10:47 | 23.9793 | 335.3159 | 254.6543 | 333.3782 | 228.1983 | 85.8649 | 0.014439 | 0.35927 | 0.005187 | 24.8818 | 3.1723 | 51.6012 | 163.6966 | 16.2659 | 19.5678 | 5.9195 | 163.7018 | 315.7481 | 235.0865 | 313.8104 | 208.6305
2012-10-31 10:47 | 23.9883 | 335.3667 | 254.6165 | 333.3872 | 228.2466 | 85.8527 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1722 | 51.5995 | 163.6857 | 16.266 | 19.629 | 5.9187 | 163.6908 | 315.7377 | 234.9875 | 313.7582 | 208.6176
2012-10-31 10:47 | 23.9875 | 335.3241 | 254.6508 | 333.4055 | 228.1004 | 85.8654 | 0.014458 | 0.35925 | 0.005194 | 24.8481 | 3.1721 | 51.5977 | 163.6748 | 16.2659 | 19.6282 | 5.9196 | 163.68 | 315.6959 | 235.0226 | 313.7773 | 208.4722
2012-10-31 10:47 | 23.9935 | 335.3834 | 254.6412 | 333.4153 | 228.126 | 85.8631 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.172 | 51.5962 | 163.665 | 16.2659 | 19.6181 | 5.9194 | 163.6702 | 315.7653 | 235.0231 | 313.7972 | 208.5079
2012-10-31 10:47 | 23.9838 | 335.3851 | 254.6276 | 333.3751 | 228.1163 | 85.8608 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.172 | 51.5952 | 163.6602 | 16.2658 | 19.6325 | 5.9192 | 163.6654 | 315.7526 | 234.9951 | 313.7426 | 208.4838
2012-10-31 10:47 | 23.9868 | 335.3881 | 254.5955 | 333.3819 | 228.3867 | 85.8637 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1719 | 51.5937 | 163.6523 | 16.2656 | 19.6235 | 5.9194 | 163.6574 | 315.7646 | 234.972 | 313.7584 | 208.7632
2012-10-31 10:47 | 23.989 | 335.3789 | 254.6445 | 333.4032 | 228.5265 | 85.8701 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1719 | 51.5923 | 163.6444 | 16.2656 | 19.6257 | 5.9199 | 163.6496 | 315.7532 | 235.0188 | 313.7775 | 208.9008
2012-10-31 10:47 | 23.9845 | 335.3782 | 254.6556 | 333.3834 | 228.4276 | 85.8741 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1718 | 51.5913 | 163.6374 | 16.2656 | 19.6292 | 5.9202 | 163.6426 | 315.749 | 235.0264 | 313.7542 | 208.7984
2012-10-31 10:47 | 23.989 | 335.4169 | 254.6562 | 333.4032 | 228.5147 | 85.8637 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1718 | 51.5901 | 163.631 | 16.2655 | 19.5976 | 5.9194 | 163.6362 | 315.8193 | 235.0586 | 313.8056 | 208.9171
2012-10-31 10:47 | 23.977 | 335.3935 | 254.691 | 333.3988 | 228.5577 | 85.8493 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1717 | 51.589 | 163.6248 | 16.2654 | 19.5615 | 5.9185 | 163.63 | 315.832 | 235.1295 | 313.8373 | 208.9962
2012-10-31 10:47 | 23.9845 | 335.4353 | 254.7414 | 333.391 | 228.6242 | 85.866 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1716 | 51.5878 | 163.6171 | 16.2654 | 19.561 | 5.9196 | 163.6223 | 315.8743 | 235.1804 | 313.83 | 209.0632
2012-10-31 10:47 | 23.9785 | 335.4255 | 254.7198 | 333.3432 | 228.3273 | 85.8707 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1715 | 51.5864 | 163.6077 | 16.2655 | 19.5911 | 5.9199 | 163.6129 | 315.8344 | 235.1287 | 313.7521 | 208.7362
2012-10-31 10:47 | 23.983 | 335.4109 | 254.7321 | 333.3743 | 228.3121 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1715 | 51.585 | 163.5992 | 16.2654 | 19.6317 | 5.9188 | 163.6044 | 315.7792 | 235.1004 | 313.7426 | 208.6804
2012-10-31 10:47 | 23.9785 | 335.4293 | 254.7159 | 333.385 | 228.6653 | 85.8602 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1714 | 51.584 | 163.5936 | 16.2654 | 19.6352 | 5.9192 | 163.5988 | 315.7941 | 235.0807 | 313.7498 | 209.0301
2012-10-31 10:47 | 23.9673 | 335.4523 | 254.775 | 333.3738 | 228.6345 | 85.8649 | 0.01447 | 0.35934 | 0.0052 | 24.8334 | 3.1713 | 51.5825 | 163.585 | 16.2653 | 19.604 | 5.9195 | 163.5902 | 315.8483 | 235.171 | 313.7698 | 209.0305
2012-10-31 10:47 | 23.9703 | 335.4325 | 254.778 | 333.4378 | 228.5313 | 85.862 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1712 | 51.5812 | 163.5756 | 16.2654 | 19.599 | 5.9193 | 163.5808 | 315.8335 | 235.179 | 313.8388 | 208.9323
2012-10-31 10:47 | 23.974 | 335.4781 | 254.8129 | 333.43 | 228.7041 | 85.8498 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1712 | 51.5803 | 163.5706 | 16.2653 | 19.6307 | 5.9185 | 163.5758 | 315.8474 | 235.1822 | 313.7993 | 209.0734
2012-10-31 10:48 | 23.974 | 335.4628 | 254.8441 | 333.411 | 228.6687 | 85.8608 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1711 | 51.5791 | 163.5628 | 16.2653 | 19.6147 | 5.9192 | 163.568 | 315.8481 | 235.2294 | 313.7963 | 209.054
2012-10-31 10:48 | 23.9718 | 335.4492 | 254.8497 | 333.386 | 228.6783 | 85.8602 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1675 | 51.5166 | 163.1781 | 16.2642 | 19.5924 | 5.9192 | 163.1833 | 315.8568 | 235.2573 | 313.7936 | 209.0859
2012-10-31 10:48 | 23.9733 | 335.4241 | 254.9292 | 333.4027 | 229.0493 | 85.8366 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1626 | 51.4312 | 162.6565 | 16.2623 | 19.622 | 5.9176 | 162.6617 | 315.8021 | 235.3072 | 313.7807 | 209.4273
2012-10-31 10:48 | 23.983 | 335.3881 | 254.9311 | 333.3857 | 228.3868 | 85.8394 | 0.014445 | 0.35917 | 0.005188 | 24.8645 | 3.1629 | 51.4367 | 162.6902 | 16.2624 | 19.6197 | 5.9178 | 162.6954 | 315.7684 | 235.3114 | 313.766 | 208.7671
2012-10-31 10:48 | 23.98 | 335.4003 | 254.8579 | 333.4056 | 228.4388 | 85.829 | 0.014448 | 0.35914 | 0.005189 | 24.8573 | 3.1632 | 51.4426 | 162.7253 | 16.2626 | 19.5846 | 5.9171 | 162.7305 | 315.8157 | 235.2733 | 313.821 | 208.8542
2012-10-31 10:48 | 23.9793 | 335.3692 | 254.826 | 333.3896 | 228.7565 | 85.8371 | 0.014448 | 0.35905 | 0.005188 | 24.8513 | 3.1637 | 51.4503 | 162.7719 | 16.2628 | 19.624 | 5.9176 | 162.7771 | 315.7452 | 235.202 | 313.7656 | 209.1325
2012-10-31 10:48 | 23.9808 | 335.3745 | 254.886 | 333.395 | 229.4105 | 85.847 | 0.014439 | 0.35907 | 0.005185 | 24.8678 | 3.1641 | 51.4576 | 162.8172 | 16.263 | 19.6054 | 5.9183 | 162.8223 | 315.7691 | 235.2806 | 313.7896 | 209.8051
2012-10-31 10:48 | 23.9853 | 335.3828 | 254.992 | 333.3576 | 229.364 | 85.8394 | 0.014442 | 0.35907 | 0.005186 | 24.8626 | 3.1645 | 51.4644 | 162.8578 | 16.2632 | 19.614 | 5.9178 | 162.863 | 315.7688 | 235.378 | 313.7436 | 209.75
2012-10-31 10:48 | 23.9748 | 335.3571 | 255.0166 | 333.3585 | 228.3747 | 85.8319 | 0.014423 | 0.35902 | 0.005178 | 24.8923 | 3.1674 | 51.5135 | 163.1615 | 16.2639 | 19.5954 | 5.9173 | 163.1667 | 315.7617 | 235.4212 | 313.7631 | 208.7793
2012-10-31 10:48 | 23.9755 | 335.3654 | 254.9275 | 333.3744 | 228.627 | 85.8493 | 0.014433 | 0.35904 | 0.005182 | 24.8761 | 3.1733 | 51.618 | 163.8017 | 16.2661 | 19.564 | 5.9185 | 163.8069 | 315.8014 | 235.3635 | 313.8104 | 209.063
2012-10-31 10:48 | 23.9726 | 335.4196 | 254.8895 | 333.3715 | 228.0029 | 85.8446 | 0.014436 | 0.35902 | 0.005183 | 24.8699 | 3.1735 | 51.6201 | 163.8145 | 16.2662 | 19.6454 | 5.9181 | 163.8197 | 315.7742 | 235.2441 | 313.7261 | 208.3575
2012-10-31 10:48 | 23.9651 | 335.4083 | 254.7845 | 333.3336 | 228.4908 | 85.8533 | 0.014445 | 0.35907 | 0.005187 | 24.8575 | 3.1736 | 51.6217 | 163.8243 | 16.2662 | 19.6018 | 5.9187 | 163.8295 | 315.8065 | 235.1827 | 313.7318 | 208.889
2012-10-31 10:48 | 23.9651 | 335.4501 | 254.8235 | 333.3564 | 228.703 | 85.8504 | 0.014448 | 0.35918 | 0.005189 | 24.8603 | 3.1736 | 51.6223 | 163.8269 | 16.2663 | 19.6258 | 5.9185 | 163.8321 | 315.8243 | 235.1977 | 313.7306 | 209.0772
2012-10-31 10:48 | 23.9576 | 335.4122 | 254.8667 | 333.3489 | 228.8095 | 85.8614 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.1736 | 51.6228 | 163.8297 | 16.2664 | 19.5702 | 5.9193 | 163.8349 | 315.842 | 235.2965 | 313.7787 | 209.2393
2012-10-31 10:48 | 23.9613 | 335.4616 | 254.9016 | 333.326 | 228.8132 | 85.8487 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1735 | 51.6219 | 163.8243 | 16.2663 | 19.61 | 5.9184 | 163.8295 | 315.8516 | 235.2916 | 313.716 | 209.2032
2012-10-31 10:48 | 23.9651 | 335.4349 | 254.882 | 333.3602 | 228.5851 | 85.855 | 0.014455 | 0.35915 | 0.005192 | 24.8463 | 3.1735 | 51.621 | 163.8192 | 16.2663 | 19.5777 | 5.9188 | 163.8244 | 315.8572 | 235.3043 | 313.7825 | 209.0074
2012-10-31 10:48 | 23.9606 | 335.419 | 254.8775 | 333.3481 | 228.3998 | 85.8441 | 0.014439 | 0.35923 | 0.005187 | 24.8788 | 3.1734 | 51.6199 | 163.813 | 16.2662 | 19.6013 | 5.9181 | 163.8182 | 315.8177 | 235.2762 | 313.7468 | 208.7985
2012-10-31 10:48 | 23.9688 | 335.4462 | 254.8428 | 333.3525 | 228.3647 | 85.8493 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1733 | 51.6186 | 163.8034 | 16.2663 | 19.5734 | 5.9185 | 163.8086 | 315.8728 | 235.2694 | 313.7791 | 208.7913
2012-10-31 10:48 | 23.9666 | 335.4174 | 254.8211 | 333.3503 | 228.563 | 85.8522 | 0.014442 | 0.35925 | 0.005188 | 24.8756 | 3.1733 | 51.6172 | 163.7964 | 16.2662 | 19.6113 | 5.9187 | 163.8016 | 315.8061 | 235.2098 | 313.739 | 208.9517
2012-10-31 10:48 | 23.9748 | 335.4332 | 254.8059 | 333.3623 | 228.296 | 85.8608 | 0.014455 | 0.35918 | 0.005192 | 24.8482 | 3.1732 | 51.6156 | 163.7862 | 16.2662 | 19.5994 | 5.9192 | 163.7914 | 315.8338 | 235.2065 | 313.7629 | 208.6966
2012-10-31 10:48 | 23.9696 | 335.4166 | 254.7812 | 333.3343 | 228.2751 | 85.8579 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1731 | 51.6145 | 163.7785 | 16.2662 | 19.6103 | 5.919 | 163.7837 | 315.8063 | 235.1709 | 313.724 | 208.6648
2012-10-31 10:49 | 23.9673 | 335.3876 | 254.7555 | 333.3586 | 228.379 | 85.8683 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1731 | 51.6133 | 163.7716 | 16.2661 | 19.596 | 5.9198 | 163.7768 | 315.7916 | 235.1595 | 313.7626 | 208.783
2012-10-31 10:49 | 23.9673 | 335.4143 | 254.732 | 333.3472 | 228.7996 | 85.8574 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.173 | 51.6121 | 163.7655 | 16.266 | 19.6361 | 5.919 | 163.7707 | 315.7782 | 235.0959 | 313.7111 | 209.1635
2012-10-31 10:49 | 23.9718 | 335.4378 | 254.8653 | 333.3745 | 228.7569 | 85.8631 | 0.014458 | 0.35928 | 0.005195 | 24.8501 | 3.1728 | 51.6093 | 163.7479 | 16.266 | 19.6285 | 5.9194 | 163.7531 | 315.8093 | 235.2368 | 313.746 | 209.1284
2012-10-31 10:49 | 23.977 | 335.4544 | 254.9017 | 333.3797 | 228.9862 | 85.8707 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1727 | 51.6065 | 163.7307 | 16.2659 | 19.6337 | 5.9199 | 163.7359 | 315.8207 | 235.268 | 313.746 | 209.3525
2012-10-31 10:49 | 23.9711 | 335.4523 | 254.9621 | 333.3662 | 228.9213 | 85.8608 | 0.01447 | 0.35928 | 0.005199 | 24.8295 | 3.1726 | 51.6052 | 163.7227 | 16.2659 | 19.6359 | 5.9192 | 163.7279 | 315.8164 | 235.3262 | 313.7303 | 209.2854
2012-10-31 10:49 | 23.9628 | 335.4592 | 254.9734 | 333.4112 | 228.7204 | 85.8608 | 0.014455 | 0.35933 | 0.005194 | 24.8583 | 3.1726 | 51.6044 | 163.7185 | 16.2658 | 19.6356 | 5.9192 | 163.7237 | 315.8236 | 235.3378 | 313.7756 | 209.0848
2012-10-31 10:49 | 23.9733 | 335.4545 | 255.0424 | 333.4027 | 228.9353 | 85.8683 | 0.014436 | 0.35934 | 0.005187 | 24.8919 | 3.1725 | 51.6031 | 163.71 | 16.2659 | 19.6541 | 5.9198 | 163.7152 | 315.8004 | 235.3883 | 313.7486 | 209.2812
2012-10-31 10:49 | 23.9658 | 335.447 | 255.0232 | 333.3838 | 228.9278 | 85.8498 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1724 | 51.6021 | 163.7044 | 16.2658 | 19.6306 | 5.9185 | 163.7096 | 315.8164 | 235.3926 | 313.7532 | 209.2972
2012-10-31 10:49 | 23.9696 | 335.4622 | 255.027 | 333.418 | 228.7272 | 85.8522 | 0.01447 | 0.35933 | 0.005199 | 24.8325 | 3.1724 | 51.6007 | 163.6961 | 16.2657 | 19.6183 | 5.9187 | 163.7013 | 315.8439 | 235.4087 | 313.7997 | 209.1089
2012-10-31 10:49 | 23.9711 | 335.4866 | 255.0285 | 333.4386 | 228.7877 | 85.8574 | 0.014455 | 0.35927 | 0.005193 | 24.8542 | 3.1723 | 51.5989 | 163.6853 | 16.2656 | 19.5917 | 5.919 | 163.6905 | 315.8949 | 235.4368 | 313.8469 | 209.196
2012-10-31 10:49 | 23.9711 | 335.5208 | 255.0324 | 333.4538 | 228.8663 | 85.8591 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1722 | 51.5977 | 163.6782 | 16.2656 | 19.6559 | 5.9191 | 163.6834 | 315.8649 | 235.3765 | 313.7979 | 209.2104
2012-10-31 10:49 | 23.9606 | 335.5103 | 255.0141 | 333.4204 | 228.8518 | 85.8614 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1721 | 51.597 | 163.6721 | 16.2657 | 19.6334 | 5.9193 | 163.6772 | 315.8769 | 235.3807 | 313.787 | 209.2184
2012-10-31 10:49 | 23.9628 | 335.5392 | 255.0631 | 333.4264 | 228.7715 | 85.8527 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.172 | 51.5952 | 163.6612 | 16.2657 | 19.6155 | 5.9187 | 163.6664 | 315.9237 | 235.4476 | 313.8109 | 209.156
2012-10-31 10:49 | 23.9561 | 335.4906 | 254.9979 | 333.4616 | 228.6862 | 85.8556 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.172 | 51.5943 | 163.6556 | 16.2657 | 19.5727 | 5.9189 | 163.6608 | 315.9179 | 235.4252 | 313.8889 | 209.1135
2012-10-31 10:49 | 23.9561 | 335.4792 | 254.994 | 333.4312 | 228.8198 | 85.8602 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1719 | 51.5932 | 163.6491 | 16.2657 | 19.5527 | 5.9192 | 163.6543 | 315.9265 | 235.4413 | 313.8785 | 209.2671
2012-10-31 10:49 | 23.9688 | 335.5147 | 255.0262 | 333.4629 | 228.7775 | 85.8435 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1718 | 51.5917 | 163.6401 | 16.2656 | 19.6015 | 5.9181 | 163.6453 | 315.9132 | 235.4247 | 313.8614 | 209.176
2012-10-31 10:49 | 23.9591 | 335.5088 | 255.0165 | 333.4037 | 228.6695 | 85.8591 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1718 | 51.5904 | 163.632 | 16.2656 | 19.5998 | 5.9191 | 163.6372 | 315.909 | 235.4167 | 313.8039 | 209.0697
2012-10-31 10:49 | 23.9651 | 335.5339 | 255.0147 | 333.4402 | 228.7817 | 85.8522 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1717 | 51.589 | 163.624 | 16.2655 | 19.5697 | 5.9187 | 163.6292 | 315.9642 | 235.445 | 313.8705 | 209.212
2012-10-31 10:49 | 23.974 | 335.5123 | 255.0119 | 333.4415 | 228.7827 | 85.8562 | 0.014439 | 0.3593 | 0.005188 | 24.8838 | 3.1716 | 51.5875 | 163.6155 | 16.2654 | 19.5706 | 5.9189 | 163.6207 | 315.9417 | 235.4413 | 313.8709 | 209.2121
2012-10-31 10:49 | 23.9628 | 335.5087 | 254.9929 | 333.4569 | 228.5749 | 85.8568 | 0.014448 | 0.35928 | 0.005191 | 24.8673 | 3.1715 | 51.5864 | 163.6081 | 16.2654 | 19.5674 | 5.919 | 163.6133 | 315.9413 | 235.4255 | 313.8895 | 209.0075
2012-10-31 10:50 | 23.9673 | 335.5208 | 254.9583 | 333.4766 | 228.6227 | 85.8481 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1714 | 51.5852 | 163.5995 | 16.2655 | 19.5518 | 5.9184 | 163.6047 | 315.969 | 235.4065 | 313.9248 | 209.0709
2012-10-31 10:50 | 23.9681 | 335.5445 | 254.9435 | 333.4698 | 228.8122 | 85.8498 | 0.014455 | 0.35931 | 0.005194 | 24.8572 | 3.1714 | 51.5841 | 163.5932 | 16.2655 | 19.5727 | 5.9185 | 163.5984 | 315.9718 | 235.3708 | 313.8971 | 209.2395
2012-10-31 10:50 | 23.9696 | 335.5155 | 254.9802 | 333.4599 | 228.9119 | 85.8539 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1713 | 51.5828 | 163.584 | 16.2655 | 19.5862 | 5.9188 | 163.5892 | 315.9293 | 235.394 | 313.8737 | 209.3257
2012-10-31 10:50 | 23.9673 | 335.6046 | 255.0091 | 333.4804 | 228.7524 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1712 | 51.5812 | 163.5742 | 16.2655 | 19.5518 | 5.9188 | 163.5794 | 316.0528 | 235.4573 | 313.9286 | 209.2006
2012-10-31 10:50 | 23.9598 | 335.5781 | 254.9587 | 333.4501 | 228.7685 | 85.8446 | 0.014452 | 0.35944 | 0.005195 | 24.8714 | 3.1711 | 51.5804 | 163.5688 | 16.2655 | 19.5604 | 5.9181 | 163.574 | 316.0177 | 235.3983 | 313.8897 | 209.2081
2012-10-31 10:50 | 23.9696 | 335.6107 | 254.9567 | 333.4942 | 228.8255 | 85.8585 | 0.014442 | 0.35925 | 0.005188 | 24.8756 | 3.1711 | 51.5792 | 163.564 | 16.2653 | 19.5461 | 5.9191 | 163.5692 | 316.0646 | 235.4106 | 313.9481 | 209.2794
2012-10-31 10:50 | 23.9621 | 335.6146 | 254.9805 | 333.5057 | 228.6371 | 85.847 | 0.014461 | 0.35921 | 0.005195 | 24.8399 | 3.1692 | 51.5476 | 163.3658 | 16.2651 | 19.5827 | 5.9183 | 163.371 | 316.0319 | 235.3978 | 313.923 | 209.0544
2012-10-31 10:50 | 23.9591 | 335.5964 | 254.9697 | 333.4875 | 228.7678 | 85.8331 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1607 | 51.3991 | 162.4574 | 16.2619 | 19.5597 | 5.9173 | 162.4626 | 316.0367 | 235.41 | 313.9278 | 209.2081
2012-10-31 10:50 | 23.9636 | 335.5933 | 254.9234 | 333.4805 | 228.847 | 85.8285 | 0.014442 | 0.35925 | 0.005188 | 24.8756 | 3.1626 | 51.4323 | 162.6616 | 16.2625 | 19.5722 | 5.917 | 162.6668 | 316.0211 | 235.3512 | 313.9083 | 209.2748
2012-10-31 10:50 | 23.9651 | 335.5567 | 254.9718 | 333.4554 | 228.5694 | 85.836 | 0.014442 | 0.35915 | 0.005187 | 24.8686 | 3.163 | 51.4386 | 162.7002 | 16.2626 | 19.5657 | 5.9175 | 162.7054 | 315.991 | 235.4061 | 313.8897 | 209.0037
2012-10-31 10:50 | 23.9636 | 335.5742 | 254.9195 | 333.4767 | 228.1748 | 85.8267 | 0.014439 | 0.35904 | 0.005184 | 24.8658 | 3.1634 | 51.4455 | 162.7436 | 16.2627 | 19.5963 | 5.9169 | 162.7488 | 315.9779 | 235.3232 | 313.8804 | 208.5785
2012-10-31 10:50 | 23.9591 | 335.5393 | 254.8331 | 333.457 | 227.321 | 85.8244 | 0.014448 | 0.35905 | 0.005188 | 24.8513 | 3.1638 | 51.4525 | 162.7857 | 16.2628 | 19.6239 | 5.9167 | 162.7909 | 315.9154 | 235.2092 | 313.8331 | 207.6971
2012-10-31 10:50 | 23.9583 | 335.5499 | 254.6138 | 333.4829 | 227.4185 | 85.8348 | 0.014439 | 0.35901 | 0.005184 | 24.8638 | 3.1642 | 51.4592 | 162.8277 | 16.2629 | 19.6391 | 5.9175 | 162.8329 | 315.9108 | 234.9747 | 313.8438 | 207.7794
2012-10-31 10:50 | 23.9673 | 335.5551 | 254.576 | 333.4728 | 228.8664 | 85.8244 | 0.014448 | 0.35902 | 0.005187 | 24.8493 | 3.1647 | 51.467 | 162.8753 | 16.2631 | 19.6 | 5.9167 | 162.8805 | 315.9551 | 234.976 | 313.8728 | 209.2664
2012-10-31 10:50 | 23.9568 | 335.5712 | 254.663 | 333.4471 | 228.7694 | 85.8366 | 0.014445 | 0.35902 | 0.005186 | 24.8544 | 3.1705 | 51.5669 | 163.491 | 16.2648 | 19.6456 | 5.9176 | 163.4961 | 315.9256 | 235.0174 | 313.8015 | 209.1238
2012-10-31 10:50 | 23.9546 | 335.5843 | 254.7467 | 333.4297 | 228.3505 | 85.8354 | 0.014433 | 0.35904 | 0.005182 | 24.8761 | 3.1735 | 51.6199 | 163.8133 | 16.2662 | 19.6033 | 5.9175 | 163.8185 | 315.981 | 235.1434 | 313.8264 | 208.7472
2012-10-31 10:50 | 23.9524 | 335.563 | 254.7366 | 333.4427 | 228.8987 | 85.84 | 0.014455 | 0.35898 | 0.005189 | 24.8342 | 3.1735 | 51.6214 | 163.822 | 16.2662 | 19.5931 | 5.9178 | 163.8272 | 315.9699 | 235.1435 | 313.8496 | 209.3056
2012-10-31 10:50 | 23.9494 | 335.5791 | 254.7844 | 333.3826 | 229.1158 | 85.8441 | 0.014442 | 0.35909 | 0.005186 | 24.8646 | 3.1736 | 51.6226 | 163.8298 | 16.2662 | 19.6021 | 5.9181 | 163.835 | 315.977 | 235.1823 | 313.7805 | 209.5137
2012-10-31 10:50 | 23.9486 | 335.5554 | 254.8265 | 333.3932 | 228.9027 | 85.8435 | 0.014442 | 0.35909 | 0.005186 | 24.8646 | 3.1736 | 51.6226 | 163.8294 | 16.2663 | 19.6214 | 5.9181 | 163.8346 | 315.934 | 235.2051 | 313.7718 | 209.2813
2012-10-31 10:50 | 23.9583 | 335.6146 | 254.8713 | 333.4029 | 229.0618 | 85.8556 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1736 | 51.6225 | 163.8281 | 16.2663 | 19.6471 | 5.9189 | 163.8333 | 315.9675 | 235.2242 | 313.7558 | 209.4147
2012-10-31 10:50 | 23.9576 | 335.6406 | 254.9408 | 333.4022 | 229.1279 | 85.8527 | 0.014458 | 0.35915 | 0.005193 | 24.8411 | 3.1735 | 51.6217 | 163.8227 | 16.2663 | 19.6424 | 5.9187 | 163.8279 | 315.9982 | 235.2984 | 313.7598 | 209.4855
2012-10-31 10:50 | 23.9658 | 335.6145 | 254.9607 | 333.4104 | 228.9317 | 85.8585 | 0.014461 | 0.35918 | 0.005194 | 24.8379 | 3.1735 | 51.6206 | 163.8154 | 16.2664 | 19.6105 | 5.9191 | 163.8206 | 316.004 | 235.3502 | 313.7999 | 209.3212
2012-10-31 10:51 | 23.9688 | 335.5604 | 254.9598 | 333.4134 | 229.0369 | 85.8522 | 0.014445 | 0.35921 | 0.005189 | 24.8674 | 3.1734 | 51.6193 | 163.8078 | 16.2663 | 19.6215 | 5.9187 | 163.813 | 315.9389 | 235.3383 | 313.7919 | 209.4154
2012-10-31 10:51 | 23.9726 | 335.5642 | 255.0066 | 333.3639 | 229.1115 | 85.8556 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1733 | 51.6177 | 163.7971 | 16.2664 | 19.5531 | 5.9189 | 163.8023 | 316.0111 | 235.4535 | 313.8108 | 209.5584
2012-10-31 10:51 | 23.9688 | 335.5604 | 255.0457 | 333.3791 | 229.0094 | 85.8654 | 0.014452 | 0.3592 | 0.005191 | 24.8544 | 3.1732 | 51.6169 | 163.7915 | 16.2664 | 19.5734 | 5.9196 | 163.7967 | 315.987 | 235.4723 | 313.8057 | 209.436
2012-10-31 10:51 | 23.9793 | 335.5519 | 255.0367 | 333.4277 | 228.6111 | 85.8493 | 0.014458 | 0.35923 | 0.005194 | 24.8461 | 3.1732 | 51.6161 | 163.7869 | 16.2664 | 19.608 | 5.9185 | 163.7921 | 315.9439 | 235.4287 | 313.8197 | 209.0031
2012-10-31 10:51 | 23.9666 | 335.5582 | 254.9303 | 333.3808 | 228.3743 | 85.8533 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1731 | 51.6147 | 163.7794 | 16.2662 | 19.5752 | 5.9187 | 163.7846 | 315.983 | 235.3551 | 313.8056 | 208.7991
2012-10-31 10:51 | 23.977 | 335.5838 | 254.9446 | 333.395 | 228.3061 | 85.8562 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.173 | 51.6135 | 163.7719 | 16.2663 | 19.6016 | 5.9189 | 163.7771 | 315.9822 | 235.343 | 313.7934 | 208.7045
2012-10-31 10:51 | 23.9733 | 335.5611 | 254.8512 | 333.4484 | 228.6208 | 85.8539 | 0.014445 | 0.35925 | 0.005189 | 24.8705 | 3.173 | 51.6121 | 163.7627 | 16.2663 | 19.602 | 5.9188 | 163.7679 | 315.9591 | 235.2492 | 313.8464 | 209.0188
2012-10-31 10:51 | 23.9823 | 335.5853 | 254.8953 | 333.366 | 228.6377 | 85.8516 | 0.014436 | 0.35925 | 0.005186 | 24.886 | 3.1729 | 51.6109 | 163.7551 | 16.2662 | 19.6069 | 5.9186 | 163.7603 | 315.9784 | 235.2884 | 313.7591 | 209.0308
2012-10-31 10:51 | 23.9808 | 335.5458 | 254.8704 | 333.4216 | 228.5576 | 85.8475 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1728 | 51.6088 | 163.7428 | 16.2662 | 19.5934 | 5.9183 | 163.748 | 315.9524 | 235.277 | 313.8282 | 208.9642
2012-10-31 10:51 | 23.9748 | 335.5055 | 254.9034 | 333.408 | 228.6027 | 85.8649 | 0.014439 | 0.35933 | 0.005188 | 24.8858 | 3.1727 | 51.6072 | 163.733 | 16.2661 | 19.5754 | 5.9195 | 163.7382 | 315.9301 | 235.328 | 313.8326 | 209.0273
2012-10-31 10:51 | 23.9793 | 335.5519 | 254.8884 | 333.4125 | 228.9806 | 85.8707 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1726 | 51.6057 | 163.7234 | 16.2662 | 19.612 | 5.9199 | 163.7286 | 315.9399 | 235.2764 | 313.8005 | 209.3686
2012-10-31 10:51 | 23.98 | 335.5221 | 254.9476 | 333.4132 | 228.883 | 85.8545 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1725 | 51.6048 | 163.7184 | 16.2661 | 19.6006 | 5.9188 | 163.7236 | 315.9215 | 235.347 | 313.8126 | 209.2824
2012-10-31 10:51 | 23.989 | 335.5235 | 254.9918 | 333.4222 | 229.006 | 85.8649 | 0.014452 | 0.3593 | 0.005193 | 24.8614 | 3.1725 | 51.6035 | 163.7103 | 16.266 | 19.6217 | 5.9195 | 163.7155 | 315.9018 | 235.3701 | 313.8005 | 209.3843
2012-10-31 10:51 | 23.9868 | 335.5251 | 255.0286 | 333.42 | 228.8938 | 85.866 | 0.014445 | 0.3593 | 0.00519 | 24.8735 | 3.1724 | 51.6019 | 163.7008 | 16.266 | 19.6716 | 5.9196 | 163.706 | 315.8535 | 235.357 | 313.7484 | 209.2222
2012-10-31 10:51 | 23.9868 | 335.5518 | 255.0598 | 333.4162 | 228.823 | 85.8689 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1723 | 51.6006 | 163.6911 | 16.2661 | 19.6636 | 5.9198 | 163.6963 | 315.8882 | 235.3962 | 313.7526 | 209.1594
2012-10-31 10:51 | 23.9987 | 335.5637 | 255.0639 | 333.4852 | 228.8153 | 85.8672 | 0.014445 | 0.35934 | 0.005191 | 24.8764 | 3.1722 | 51.5993 | 163.6841 | 16.266 | 19.6434 | 5.9197 | 163.6893 | 315.9203 | 235.4205 | 313.8418 | 209.1719
2012-10-31 10:51 | 23.9927 | 335.531 | 255.0462 | 333.4602 | 228.8604 | 85.8678 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1722 | 51.5986 | 163.6802 | 16.2659 | 19.6374 | 5.9197 | 163.6854 | 315.8936 | 235.4088 | 313.8228 | 209.223
2012-10-31 10:51 | 23.989 | 335.5083 | 255.0464 | 333.4641 | 228.9707 | 85.8614 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1721 | 51.5972 | 163.6721 | 16.2659 | 19.6016 | 5.9193 | 163.6773 | 315.9067 | 235.4448 | 313.8625 | 209.3691
2012-10-31 10:51 | 23.9912 | 335.5447 | 255.0915 | 333.4625 | 228.9571 | 85.8533 | 0.014448 | 0.35934 | 0.005192 | 24.8713 | 3.172 | 51.5954 | 163.6604 | 16.2659 | 19.6158 | 5.9187 | 163.6656 | 315.9289 | 235.4757 | 313.8467 | 209.3413
2012-10-31 10:51 | 24.0002 | 335.5233 | 255.0576 | 333.4905 | 229.0447 | 85.8602 | 0.014467 | 0.35934 | 0.005199 | 24.8386 | 3.1719 | 51.5944 | 163.6547 | 16.2658 | 19.6329 | 5.9192 | 163.6599 | 315.8904 | 235.4247 | 313.8576 | 209.4118
2012-10-31 10:51 | 23.9927 | 335.512 | 255.1203 | 333.4754 | 228.9468 | 85.8545 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1719 | 51.5934 | 163.6492 | 16.2658 | 19.6454 | 5.9188 | 163.6544 | 315.8666 | 235.4749 | 313.83 | 209.3014
2012-10-31 10:51 | 23.9987 | 335.5294 | 255.1224 | 333.47 | 229.1179 | 85.8504 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1718 | 51.5916 | 163.6376 | 16.2658 | 19.6073 | 5.9185 | 163.6428 | 315.9221 | 235.5151 | 313.8627 | 209.5106
2012-10-31 10:52 | 23.995 | 335.4838 | 255.1811 | 333.4815 | 229.1339 | 85.8602 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1717 | 51.5901 | 163.6283 | 16.2657 | 19.5996 | 5.9192 | 163.6335 | 315.8842 | 235.5815 | 313.8819 | 209.5343
2012-10-31 10:52 | 24.007 | 335.5187 | 255.1931 | 333.4897 | 229.1577 | 85.8574 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1716 | 51.5891 | 163.6221 | 16.2657 | 19.6597 | 5.919 | 163.6273 | 315.859 | 235.5334 | 313.83 | 209.498
2012-10-31 10:52 | 24.0077 | 335.5346 | 255.1899 | 333.4523 | 229.1505 | 85.8614 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.1716 | 51.5875 | 163.6129 | 16.2657 | 19.6484 | 5.9193 | 163.6181 | 315.8862 | 235.5415 | 313.8039 | 209.5021
2012-10-31 10:52 | 23.9942 | 335.4792 | 255.1998 | 333.4921 | 229.1095 | 85.8493 | 0.014461 | 0.35931 | 0.005196 | 24.8469 | 3.1715 | 51.5864 | 163.6049 | 16.2658 | 19.6509 | 5.9185 | 163.61 | 315.8283 | 235.5489 | 313.8412 | 209.4586
2012-10-31 10:52 | 24.0062 | 335.5026 | 255.2391 | 333.4927 | 229.0154 | 85.8516 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1714 | 51.5856 | 163.5998 | 16.2657 | 19.671 | 5.9186 | 163.605 | 315.8316 | 235.5681 | 313.8217 | 209.3444
2012-10-31 10:52 | 24.0025 | 335.5104 | 255.2003 | 333.4814 | 228.8662 | 85.8487 | 0.014448 | 0.35925 | 0.005191 | 24.8653 | 3.1713 | 51.584 | 163.5905 | 16.2657 | 19.6552 | 5.9184 | 163.5956 | 315.8552 | 235.5451 | 313.8262 | 209.211
2012-10-31 10:52 | 24.0047 | 335.4935 | 255.2064 | 333.4798 | 228.8724 | 85.8539 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1713 | 51.5831 | 163.5854 | 16.2656 | 19.6374 | 5.9188 | 163.5906 | 315.8561 | 235.569 | 313.8424 | 209.235
2012-10-31 10:52 | 24.0114 | 335.5345 | 255.1741 | 333.5131 | 228.9459 | 85.8493 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1712 | 51.5819 | 163.5781 | 16.2656 | 19.632 | 5.9185 | 163.5833 | 315.9025 | 235.5421 | 313.8811 | 209.3139
2012-10-31 10:52 | 24.0204 | 335.5549 | 255.1636 | 333.4955 | 228.9903 | 85.8626 | 0.014452 | 0.35935 | 0.005193 | 24.8654 | 3.1711 | 51.5805 | 163.5692 | 16.2656 | 19.637 | 5.9194 | 163.5743 | 315.9179 | 235.5266 | 313.8585 | 209.3533
2012-10-31 10:52 | 24.0122 | 335.5353 | 255.1983 | 333.5177 | 228.8327 | 85.855 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.1711 | 51.579 | 163.5609 | 16.2655 | 19.6328 | 5.9188 | 163.5661 | 315.9025 | 235.5655 | 313.8849 | 209.1999
2012-10-31 10:52 | 24.0114 | 335.5535 | 255.1702 | 333.5131 | 228.8319 | 85.8568 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.171 | 51.5779 | 163.5543 | 16.2655 | 19.608 | 5.919 | 163.5595 | 315.9455 | 235.5622 | 313.9051 | 209.2239
2012-10-31 10:52 | 24.0107 | 335.5414 | 255.0954 | 333.4515 | 228.9295 | 85.8574 | 0.014452 | 0.35931 | 0.005193 | 24.8624 | 3.171 | 51.577 | 163.5485 | 16.2655 | 19.5992 | 5.919 | 163.5536 | 315.9422 | 235.4962 | 313.8523 | 209.3303
2012-10-31 10:52 | 24.0174 | 335.5747 | 255.1489 | 333.5115 | 228.7711 | 85.8591 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1683 | 51.5318 | 163.2673 | 16.2649 | 19.5819 | 5.9191 | 163.2725 | 315.9928 | 235.567 | 313.9296 | 209.1892
2012-10-31 10:52 | 24.0212 | 335.5595 | 255.102 | 333.5191 | 228.7316 | 85.8383 | 0.014452 | 0.35938 | 0.005194 | 24.8674 | 3.1612 | 51.4072 | 162.5083 | 16.262 | 19.5897 | 5.9177 | 162.5135 | 315.9698 | 235.5123 | 313.9294 | 209.1419
2012-10-31 10:52 | 24.0182 | 335.5185 | 255.1068 | 333.4933 | 228.9055 | 85.8319 | 0.014455 | 0.35921 | 0.005192 | 24.8502 | 3.1626 | 51.4311 | 162.6541 | 16.2625 | 19.6027 | 5.9173 | 162.6593 | 315.9158 | 235.5041 | 313.8906 | 209.3028
2012-10-31 10:52 | 24.0234 | 335.5541 | 255.0808 | 333.487 | 228.8046 | 85.8314 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.163 | 51.4377 | 162.6958 | 16.2625 | 19.644 | 5.9172 | 162.701 | 315.9101 | 235.4368 | 313.843 | 209.1606
2012-10-31 10:52 | 24.0099 | 335.4721 | 255.0946 | 333.4774 | 228.3901 | 85.8383 | 0.014452 | 0.35921 | 0.005191 | 24.8554 | 3.1633 | 51.4431 | 162.7292 | 16.2626 | 19.6345 | 5.9177 | 162.7344 | 315.8376 | 235.4601 | 313.8429 | 208.7556
2012-10-31 10:52 | 24.0122 | 335.4592 | 255.1008 | 333.4644 | 228.4946 | 85.8308 | 0.014448 | 0.3592 | 0.00519 | 24.8613 | 3.1637 | 51.4509 | 162.7772 | 16.2627 | 19.6168 | 5.9172 | 162.7824 | 315.8424 | 235.484 | 313.8476 | 208.8778
2012-10-31 10:52 | 24.0197 | 335.5352 | 255.0927 | 333.5252 | 228.683 | 85.8342 | 0.014445 | 0.35915 | 0.005188 | 24.8635 | 3.1643 | 51.4602 | 162.8341 | 16.2629 | 19.6163 | 5.9174 | 162.8392 | 315.9189 | 235.4764 | 313.9089 | 209.0667
2012-10-31 10:52 | 24.0077 | 335.508 | 255.0026 | 333.4866 | 228.0498 | 85.8348 | 0.014445 | 0.35908 | 0.005187 | 24.8584 | 3.1646 | 51.4667 | 162.8734 | 16.2631 | 19.6123 | 5.9175 | 162.8786 | 315.8957 | 235.3903 | 313.8743 | 208.4375
2012-10-31 10:52 | 24.0092 | 335.5056 | 254.9612 | 333.4728 | 227.7407 | 85.8314 | 0.014439 | 0.35905 | 0.005184 | 24.8667 | 3.1661 | 51.4922 | 163.0309 | 16.2634 | 19.6058 | 5.9172 | 163.0361 | 315.8998 | 235.3554 | 313.867 | 208.1349
2012-10-31 10:52 | 23.9995 | 335.4959 | 254.7955 | 333.4631 | 227.7271 | 85.8389 | 0.01443 | 0.35901 | 0.00518 | 24.8793 | 3.1735 | 51.6208 | 163.8208 | 16.266 | 19.6041 | 5.9177 | 163.826 | 315.8918 | 235.1914 | 313.859 | 208.123
2012-10-31 10:53 | 23.9987 | 335.5332 | 254.779 | 333.4814 | 228.2728 | 85.8348 | 0.014445 | 0.35899 | 0.005186 | 24.8525 | 3.1735 | 51.6215 | 163.8228 | 16.2662 | 19.6073 | 5.9175 | 163.8279 | 315.9259 | 235.1717 | 313.8741 | 208.6655
2012-10-31 10:53 | 23.992 | 335.5265 | 254.7958 | 333.3985 | 228.6985 | 85.8591 | 0.014439 | 0.35909 | 0.005185 | 24.8698 | 3.1736 | 51.6228 | 163.831 | 16.2662 | 19.5725 | 5.9191 | 163.8362 | 315.954 | 235.2233 | 313.826 | 209.126
2012-10-31 10:53 | 23.9785 | 335.5168 | 254.751 | 333.4193 | 228.4373 | 85.8481 | 0.014452 | 0.35915 | 0.00519 | 24.8514 | 3.1737 | 51.6235 | 163.8356 | 16.2662 | 19.5911 | 5.9184 | 163.8408 | 315.9257 | 235.1599 | 313.8282 | 208.8462
2012-10-31 10:53 | 23.983 | 335.5442 | 254.7477 | 333.4352 | 228.5794 | 85.8406 | 0.014452 | 0.35914 | 0.00519 | 24.8504 | 3.1737 | 51.624 | 163.8384 | 16.2663 | 19.5475 | 5.9179 | 163.8436 | 315.9967 | 235.2002 | 313.8877 | 209.0319
2012-10-31 10:53 | 23.9898 | 335.551 | 254.7428 | 333.4116 | 228.6766 | 85.8539 | 0.014455 | 0.35928 | 0.005193 | 24.8553 | 3.1736 | 51.6234 | 163.8345 | 16.2663 | 19.5583 | 5.9188 | 163.8397 | 315.9927 | 235.1845 | 313.8533 | 209.1183
2012-10-31 10:53 | 23.9778 | 335.5161 | 254.7542 | 333.4186 | 228.6253 | 85.8337 | 0.014448 | 0.35923 | 0.00519 | 24.8633 | 3.1736 | 51.6229 | 163.8326 | 16.2662 | 19.5503 | 5.9174 | 163.8378 | 315.9658 | 235.2039 | 313.8683 | 209.075
2012-10-31 10:53 | 23.977 | 335.5382 | 254.7847 | 333.3988 | 228.5852 | 85.8498 | 0.014455 | 0.35924 | 0.005193 | 24.8522 | 3.1736 | 51.6223 | 163.828 | 16.2662 | 19.5856 | 5.9185 | 163.8332 | 315.9526 | 235.1991 | 313.8132 | 208.9996
2012-10-31 10:53 | 23.977 | 335.5077 | 254.7964 | 333.433 | 228.538 | 85.8539 | 0.014458 | 0.35918 | 0.005193 | 24.8431 | 3.1736 | 51.622 | 163.8263 | 16.2662 | 19.6057 | 5.9188 | 163.8315 | 315.902 | 235.1907 | 313.8273 | 208.9323
2012-10-31 10:53 | 23.9703 | 335.5048 | 254.7741 | 333.3959 | 228.3662 | 85.8516 | 0.014455 | 0.35923 | 0.005193 | 24.8513 | 3.1735 | 51.6207 | 163.8178 | 16.2662 | 19.5588 | 5.9186 | 163.823 | 315.946 | 235.2153 | 313.8371 | 208.8074
2012-10-31 10:53 | 23.9748 | 335.5017 | 254.7278 | 333.3813 | 228.1034 | 85.851 | 0.014461 | 0.35923 | 0.005195 | 24.841 | 3.1734 | 51.6191 | 163.8085 | 16.2662 | 19.5954 | 5.9186 | 163.8137 | 315.9063 | 235.1324 | 313.7859 | 208.508
2012-10-31 10:53 | 23.9793 | 335.4796 | 254.705 | 333.4049 | 228.2219 | 85.8649 | 0.014452 | 0.35925 | 0.005192 | 24.8584 | 3.1733 | 51.6179 | 163.8003 | 16.2662 | 19.5839 | 5.9195 | 163.8055 | 315.8957 | 235.1211 | 313.821 | 208.638
2012-10-31 10:53 | 23.9688 | 335.5071 | 254.6984 | 333.3944 | 228.349 | 85.8585 | 0.01447 | 0.35937 | 0.0052 | 24.8355 | 3.1732 | 51.6165 | 163.7913 | 16.2662 | 19.5814 | 5.9191 | 163.7965 | 315.9257 | 235.117 | 313.813 | 208.7676
2012-10-31 10:53 | 23.9688 | 335.4652 | 254.6867 | 333.3753 | 228.3726 | 85.8481 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1732 | 51.6151 | 163.7834 | 16.2661 | 19.6055 | 5.9184 | 163.7886 | 315.8597 | 235.0812 | 313.7698 | 208.7671
2012-10-31 10:53 | 23.9755 | 335.4758 | 254.6817 | 333.4315 | 228.4697 | 85.866 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.173 | 51.6132 | 163.7707 | 16.2662 | 19.564 | 5.9196 | 163.7759 | 315.9118 | 235.1177 | 313.8675 | 208.9057
2012-10-31 10:53 | 23.977 | 335.4582 | 254.7144 | 333.3988 | 228.4319 | 85.8654 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.173 | 51.6118 | 163.763 | 16.2661 | 19.5936 | 5.9196 | 163.7682 | 315.8646 | 235.1208 | 313.8052 | 208.8383
2012-10-31 10:53 | 23.977 | 335.4887 | 254.6949 | 333.3797 | 228.4634 | 85.8602 | 0.014461 | 0.35933 | 0.005196 | 24.8479 | 3.1729 | 51.6105 | 163.7546 | 16.2661 | 19.5976 | 5.9192 | 163.7598 | 315.8911 | 235.0973 | 313.7821 | 208.8658
2012-10-31 10:53 | 23.9748 | 335.4827 | 254.7239 | 333.3623 | 228.5083 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1728 | 51.609 | 163.7461 | 16.266 | 19.5794 | 5.9187 | 163.7513 | 315.9033 | 235.1445 | 313.7829 | 208.9289
2012-10-31 10:53 | 23.9711 | 335.4714 | 254.7632 | 333.3814 | 228.4614 | 85.8597 | 0.014467 | 0.35935 | 0.005199 | 24.8396 | 3.1727 | 51.6078 | 163.7382 | 16.266 | 19.6078 | 5.9192 | 163.7434 | 315.8636 | 235.1554 | 313.7736 | 208.8536
2012-10-31 10:53 | 23.9681 | 335.4227 | 254.7406 | 333.3746 | 228.5331 | 85.8608 | 0.014461 | 0.35921 | 0.005195 | 24.8399 | 3.1727 | 51.6063 | 163.7304 | 16.2658 | 19.6329 | 5.9192 | 163.7356 | 315.7898 | 235.1077 | 313.7417 | 208.9002
2012-10-31 10:53 | 23.9643 | 335.4113 | 254.7642 | 333.4013 | 228.659 | 85.8637 | 0.014448 | 0.35924 | 0.00519 | 24.8643 | 3.1726 | 51.6045 | 163.7186 | 16.2659 | 19.613 | 5.9194 | 163.7238 | 315.7983 | 235.1512 | 313.7883 | 209.046
2012-10-31 10:53 | 23.9703 | 335.4325 | 254.8014 | 333.4073 | 228.4409 | 85.8631 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.1725 | 51.6031 | 163.7107 | 16.2658 | 19.611 | 5.9194 | 163.7159 | 315.8215 | 235.1904 | 313.7963 | 208.8299
2012-10-31 10:53 | 23.974 | 335.421 | 254.7153 | 333.3996 | 227.9571 | 85.8487 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1724 | 51.6016 | 163.7012 | 16.2658 | 19.5986 | 5.9184 | 163.7064 | 315.8224 | 235.1167 | 313.801 | 208.3585
2012-10-31 10:54 | 23.977 | 335.4278 | 254.6676 | 333.4254 | 228.0938 | 85.8522 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1723 | 51.6003 | 163.6938 | 16.2657 | 19.5936 | 5.9187 | 163.699 | 315.8342 | 235.074 | 313.8318 | 208.5002
2012-10-31 10:54 | 23.9718 | 335.4073 | 254.6156 | 333.3898 | 228.3206 | 85.8539 | 0.014474 | 0.35937 | 0.005202 | 24.8286 | 3.1723 | 51.5991 | 163.6867 | 16.2656 | 19.5764 | 5.9188 | 163.6919 | 315.8309 | 235.0392 | 313.8134 | 208.7442
2012-10-31 10:54 | 23.9763 | 335.4918 | 254.6669 | 333.3981 | 228.5216 | 85.855 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1722 | 51.5977 | 163.6775 | 16.2656 | 19.5408 | 5.9188 | 163.6827 | 315.951 | 235.1261 | 313.8573 | 208.9808
2012-10-31 10:54 | 23.9696 | 335.4128 | 254.6914 | 333.4142 | 228.4245 | 85.8516 | 0.014467 | 0.35928 | 0.005198 | 24.8347 | 3.1721 | 51.5961 | 163.6686 | 16.2656 | 19.5581 | 5.9186 | 163.6738 | 315.8547 | 235.1333 | 313.8561 | 208.8664
2012-10-31 10:54 | 23.9703 | 335.4325 | 254.696 | 333.3806 | 228.4173 | 85.8498 | 0.014477 | 0.3593 | 0.005202 | 24.8185 | 3.172 | 51.595 | 163.6611 | 16.2656 | 19.5669 | 5.9185 | 163.6663 | 315.8656 | 235.1291 | 313.8137 | 208.8504
2012-10-31 10:54 | 23.9688 | 335.4234 | 254.7179 | 333.4324 | 228.4237 | 85.8626 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1719 | 51.5936 | 163.6514 | 16.2657 | 19.5854 | 5.9194 | 163.6566 | 315.838 | 235.1325 | 313.847 | 208.8383
2012-10-31 10:54 | 23.9815 | 335.4627 | 254.7033 | 333.4147 | 228.3892 | 85.8626 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1719 | 51.5926 | 163.6458 | 16.2656 | 19.6342 | 5.9194 | 163.651 | 315.8285 | 235.0691 | 313.7805 | 208.755
2012-10-31 10:54 | 23.9711 | 335.4181 | 254.7788 | 333.4005 | 228.4771 | 85.862 | 0.014467 | 0.35933 | 0.005198 | 24.8376 | 3.1718 | 51.5908 | 163.6354 | 16.2655 | 19.6238 | 5.9193 | 163.6406 | 315.7943 | 235.155 | 313.7767 | 208.8533
2012-10-31 10:54 | 23.9628 | 335.3945 | 254.751 | 333.4074 | 228.5592 | 85.8527 | 0.014455 | 0.35937 | 0.005195 | 24.8612 | 3.1716 | 51.5881 | 163.6177 | 16.2656 | 19.6115 | 5.9187 | 163.6229 | 315.783 | 235.1395 | 313.7959 | 208.9477
2012-10-31 10:54 | 23.9583 | 335.4129 | 254.7543 | 333.4219 | 228.4329 | 85.8574 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1716 | 51.5874 | 163.6143 | 16.2655 | 19.587 | 5.919 | 163.6195 | 315.8259 | 235.1673 | 313.8349 | 208.8459
2012-10-31 10:54 | 23.9613 | 335.4387 | 254.8041 | 333.3831 | 228.4319 | 85.8602 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1715 | 51.5863 | 163.6076 | 16.2654 | 19.606 | 5.9192 | 163.6128 | 315.8327 | 235.1981 | 313.7771 | 208.8259
2012-10-31 10:54 | 23.9643 | 335.4303 | 254.811 | 333.4127 | 228.604 | 85.8533 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1715 | 51.5855 | 163.603 | 16.2654 | 19.5769 | 5.9187 | 163.6082 | 315.8534 | 235.2341 | 313.8358 | 209.0271
2012-10-31 10:54 | 23.9673 | 335.4143 | 254.8257 | 333.3891 | 228.5912 | 85.8649 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1714 | 51.584 | 163.5946 | 16.2653 | 19.5879 | 5.9195 | 163.5998 | 315.8264 | 235.2378 | 313.8012 | 209.0033
2012-10-31 10:54 | 23.9651 | 335.4577 | 254.8235 | 333.4364 | 228.7974 | 85.866 | 0.014439 | 0.35943 | 0.00519 | 24.8928 | 3.1714 | 51.5829 | 163.588 | 16.2652 | 19.5416 | 5.9196 | 163.5932 | 315.9161 | 235.2819 | 313.8948 | 209.2558
2012-10-31 10:54 | 23.9755 | 335.4263 | 254.9041 | 333.4353 | 228.7252 | 85.8614 | 0.014455 | 0.35935 | 0.005194 | 24.8603 | 3.1713 | 51.5815 | 163.5787 | 16.2652 | 19.6362 | 5.9193 | 163.5839 | 315.7901 | 235.2679 | 313.7991 | 209.089
2012-10-31 10:54 | 23.9673 | 335.4333 | 254.8959 | 333.4424 | 228.6109 | 85.8678 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1712 | 51.5801 | 163.5698 | 16.2653 | 19.612 | 5.9197 | 163.575 | 315.8213 | 235.2839 | 313.8304 | 208.9989
2012-10-31 10:54 | 23.9666 | 335.4021 | 254.8796 | 333.4188 | 228.7242 | 85.8649 | 0.014464 | 0.35938 | 0.005198 | 24.8468 | 3.1711 | 51.5789 | 163.5639 | 16.2651 | 19.6193 | 5.9195 | 163.5691 | 315.7828 | 235.2603 | 313.7995 | 209.1049
2012-10-31 10:54 | 23.9613 | 335.4273 | 254.9016 | 333.3983 | 228.6874 | 85.8718 | 0.014458 | 0.35937 | 0.005196 | 24.8561 | 3.1711 | 51.578 | 163.558 | 16.2651 | 19.602 | 5.92 | 163.5632 | 315.8253 | 235.2996 | 313.7963 | 209.0854
2012-10-31 10:54 | 23.9673 | 335.4257 | 254.9349 | 333.4043 | 228.8389 | 85.8637 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1696 | 51.5531 | 163.4006 | 16.2651 | 19.612 | 5.9194 | 163.4058 | 315.8137 | 235.3229 | 313.7923 | 209.2269
2012-10-31 10:54 | 23.9666 | 335.3945 | 254.9498 | 333.415 | 228.6927 | 85.8412 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1615 | 51.412 | 162.5384 | 16.262 | 19.5912 | 5.9179 | 162.5436 | 315.8033 | 235.3586 | 313.8238 | 209.1015
2012-10-31 10:54 | 23.9673 | 335.3914 | 254.9349 | 333.3929 | 228.2925 | 85.8418 | 0.014442 | 0.35927 | 0.005189 | 24.8766 | 3.1629 | 51.4361 | 162.6866 | 16.2624 | 19.604 | 5.9179 | 162.6918 | 315.7874 | 235.3309 | 313.7889 | 208.6885
2012-10-31 10:54 | 23.9606 | 335.4 | 254.897 | 333.4052 | 228.3408 | 85.8314 | 0.014455 | 0.35911 | 0.005191 | 24.8432 | 3.1633 | 51.4424 | 162.7257 | 16.2625 | 19.5973 | 5.9172 | 162.7309 | 315.8027 | 235.2997 | 313.8079 | 208.7435
2012-10-31 10:55 | 23.9576 | 335.3817 | 254.8004 | 333.3794 | 228.3378 | 85.8314 | 0.014436 | 0.35904 | 0.005183 | 24.8709 | 3.1641 | 51.4567 | 162.8146 | 16.2626 | 19.5782 | 5.9172 | 162.8198 | 315.8035 | 235.2222 | 313.8012 | 208.7596
2012-10-31 10:55 | 23.9404 | 335.3759 | 254.7051 | 333.3546 | 228.6587 | 85.8325 | 0.014442 | 0.35901 | 0.005185 | 24.8586 | 3.1701 | 51.561 | 163.4554 | 16.2646 | 19.5249 | 5.9173 | 163.4606 | 315.851 | 235.1802 | 313.8297 | 209.1338
2012-10-31 10:55 | 23.9277 | 335.4203 | 254.7237 | 333.3533 | 228.5988 | 85.8452 | 0.014439 | 0.35904 | 0.005184 | 24.8658 | 3.1738 | 51.6247 | 163.845 | 16.2661 | 19.4922 | 5.9182 | 163.8502 | 315.9281 | 235.2315 | 313.8611 | 209.1066
2012-10-31 10:55 | 23.9217 | 335.3953 | 254.6747 | 333.3359 | 228.1682 | 85.8354 | 0.014442 | 0.35905 | 0.005185 | 24.8616 | 3.1738 | 51.6256 | 163.8501 | 16.2661 | 19.5343 | 5.9175 | 163.8553 | 315.861 | 235.1404 | 313.8016 | 208.6339
2012-10-31 10:55 | 23.9239 | 335.4013 | 254.5794 | 333.3381 | 228.1154 | 85.8458 | 0.014452 | 0.35904 | 0.005189 | 24.8434 | 3.1738 | 51.6261 | 163.8527 | 16.2662 | 19.4723 | 5.9182 | 163.8578 | 315.929 | 235.1071 | 313.8658 | 208.6431
2012-10-31 10:55 | 23.915 | 335.4076 | 254.6017 | 333.3482 | 228.5271 | 85.836 | 0.01443 | 0.35908 | 0.005182 | 24.8843 | 3.1739 | 51.6264 | 163.8547 | 16.2661 | 19.5437 | 5.9175 | 163.8599 | 315.8639 | 235.058 | 313.8045 | 208.9834
2012-10-31 10:55 | 23.915 | 335.3848 | 254.5861 | 333.3101 | 228.7237 | 85.8394 | 0.014445 | 0.35911 | 0.005187 | 24.8604 | 3.1738 | 51.6256 | 163.8494 | 16.2662 | 19.5396 | 5.9178 | 163.8545 | 315.8452 | 235.0465 | 313.7705 | 209.1841
2012-10-31 10:55 | 23.9067 | 335.3917 | 254.6753 | 333.3132 | 228.7115 | 85.8487 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1737 | 51.6244 | 163.8422 | 16.2661 | 19.5113 | 5.9184 | 163.8474 | 315.8804 | 235.164 | 313.8019 | 209.2002
2012-10-31 10:55 | 23.9023 | 335.3835 | 254.7334 | 333.2974 | 228.8053 | 85.851 | 0.014452 | 0.35923 | 0.005192 | 24.8564 | 3.1736 | 51.6226 | 163.8303 | 16.2662 | 19.539 | 5.9186 | 163.8355 | 315.8445 | 235.1944 | 313.7584 | 209.2663
2012-10-31 10:55 | 23.8955 | 335.3691 | 254.7851 | 333.2868 | 228.9047 | 85.8614 | 0.014439 | 0.35925 | 0.005187 | 24.8808 | 3.1735 | 51.62 | 163.8146 | 16.2661 | 19.4961 | 5.9193 | 163.8198 | 315.873 | 235.289 | 313.7907 | 209.4086
2012-10-31 10:55 | 23.9008 | 335.3706 | 254.8216 | 333.2617 | 228.8314 | 85.8475 | 0.014445 | 0.35924 | 0.005189 | 24.8694 | 3.1734 | 51.6186 | 163.8047 | 16.2662 | 19.5014 | 5.9183 | 163.8099 | 315.8692 | 235.3202 | 313.7603 | 209.33
2012-10-31 10:55 | 23.9008 | 335.3896 | 254.8099 | 333.2845 | 228.7763 | 85.8498 | 0.014464 | 0.35931 | 0.005197 | 24.8417 | 3.1733 | 51.6174 | 163.7965 | 16.2663 | 19.5014 | 5.9185 | 163.8017 | 315.8882 | 235.3085 | 313.7831 | 209.2749
2012-10-31 10:55 | 23.9037 | 335.3697 | 254.8284 | 333.2874 | 228.6731 | 85.8597 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1732 | 51.6162 | 163.7896 | 16.2662 | 19.4722 | 5.9192 | 163.7948 | 315.8975 | 235.3562 | 313.8152 | 209.2009
2012-10-31 10:55 | 23.8978 | 335.3524 | 254.8225 | 333.2777 | 228.8441 | 85.8452 | 0.014452 | 0.35928 | 0.005192 | 24.8604 | 3.1731 | 51.6147 | 163.7796 | 16.2662 | 19.5184 | 5.9182 | 163.7848 | 315.834 | 235.3041 | 313.7593 | 209.3257
2012-10-31 10:55 | 23.9023 | 335.3873 | 254.827 | 333.2822 | 228.7031 | 85.8527 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.173 | 51.613 | 163.7692 | 16.2662 | 19.5069 | 5.9187 | 163.7744 | 315.8804 | 235.3201 | 313.7753 | 209.1962
2012-10-31 10:55 | 23.8978 | 335.4057 | 254.8069 | 333.2967 | 228.8008 | 85.8539 | 0.014445 | 0.35927 | 0.00519 | 24.8714 | 3.173 | 51.6119 | 163.7647 | 16.266 | 19.4743 | 5.9188 | 163.7699 | 315.9314 | 235.3326 | 313.8224 | 209.3265
2012-10-31 10:56 | 23.8925 | 335.4004 | 254.8562 | 333.3067 | 228.6069 | 85.8522 | 0.014448 | 0.35927 | 0.005191 | 24.8663 | 3.1729 | 51.6105 | 163.754 | 16.2661 | 19.4891 | 5.9187 | 163.7592 | 315.9113 | 235.3671 | 313.8176 | 209.1178
2012-10-31 10:56 | 23.8895 | 335.3783 | 254.8376 | 333.3037 | 228.9694 | 85.847 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1728 | 51.6091 | 163.7456 | 16.2661 | 19.4861 | 5.9183 | 163.7507 | 315.8922 | 235.3515 | 313.8176 | 209.4833
2012-10-31 10:56 | 23.9045 | 335.439 | 254.9463 | 333.3072 | 228.9215 | 85.8562 | 0.014461 | 0.35928 | 0.005196 | 24.845 | 3.1727 | 51.607 | 163.733 | 16.266 | 19.493 | 5.9189 | 163.7382 | 315.946 | 235.4533 | 313.8142 | 209.4285
2012-10-31 10:56 | 23.8993 | 335.4072 | 254.9255 | 333.3096 | 228.8456 | 85.8597 | 0.014464 | 0.3593 | 0.005197 | 24.8408 | 3.1726 | 51.6058 | 163.7255 | 16.266 | 19.528 | 5.9192 | 163.7307 | 315.8792 | 235.3975 | 313.7816 | 209.3176
2012-10-31 10:56 | 23.8948 | 335.4141 | 254.921 | 333.3013 | 228.8057 | 85.8568 | 0.014436 | 0.35928 | 0.005187 | 24.888 | 3.1725 | 51.6044 | 163.7167 | 16.266 | 19.5395 | 5.919 | 163.7219 | 315.8746 | 235.3815 | 313.7618 | 209.2662
2012-10-31 10:56 | 23.8955 | 335.4072 | 254.9334 | 333.3325 | 228.7317 | 85.8498 | 0.014455 | 0.35934 | 0.005194 | 24.8592 | 3.1725 | 51.6033 | 163.7099 | 16.266 | 19.488 | 5.9185 | 163.7151 | 315.9192 | 235.4454 | 313.8445 | 209.2437
2012-10-31 10:56 | 23.906 | 335.3986 | 254.8931 | 333.324 | 228.3963 | 85.8562 | 0.014455 | 0.3593 | 0.005194 | 24.8562 | 3.1724 | 51.6019 | 163.7012 | 16.266 | 19.5306 | 5.9189 | 163.7064 | 315.868 | 235.3625 | 313.7934 | 208.8657
2012-10-31 10:56 | 23.8993 | 335.4262 | 254.824 | 333.2906 | 228.708 | 85.8539 | 0.014439 | 0.35928 | 0.005188 | 24.8828 | 3.1723 | 51.6006 | 163.6936 | 16.2659 | 19.56 | 5.9188 | 163.6988 | 315.8662 | 235.264 | 313.7306 | 209.148
2012-10-31 10:56 | 23.9082 | 335.4389 | 254.8992 | 333.3109 | 228.5754 | 85.8579 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1722 | 51.5986 | 163.6817 | 16.2658 | 19.573 | 5.919 | 163.6869 | 315.8659 | 235.3262 | 313.7379 | 209.0024
2012-10-31 10:56 | 23.9082 | 335.4389 | 254.8758 | 333.2881 | 228.6854 | 85.851 | 0.014458 | 0.3593 | 0.005195 | 24.8511 | 3.1721 | 51.5972 | 163.6732 | 16.2658 | 19.581 | 5.9186 | 163.6784 | 315.8579 | 235.2948 | 313.7071 | 209.1044
2012-10-31 10:56 | 23.9172 | 335.4289 | 254.8965 | 333.2971 | 228.8242 | 85.8406 | 0.014461 | 0.3593 | 0.005196 | 24.8459 | 3.172 | 51.5956 | 163.6631 | 16.2657 | 19.5138 | 5.9179 | 163.6683 | 315.9151 | 235.3827 | 313.7833 | 209.3104
2012-10-31 10:56 | 23.9165 | 335.4472 | 254.8802 | 333.2735 | 228.9886 | 85.8504 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1719 | 51.5942 | 163.6542 | 16.2658 | 19.5251 | 5.9185 | 163.6594 | 315.9221 | 235.3551 | 313.7484 | 209.4635
2012-10-31 10:56 | 23.9157 | 335.4198 | 254.9809 | 333.3184 | 229.09 | 85.8452 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1719 | 51.5931 | 163.6476 | 16.2657 | 19.5403 | 5.9182 | 163.6528 | 315.8795 | 235.4406 | 313.7781 | 209.5497
2012-10-31 10:56 | 23.9247 | 335.4211 | 254.9704 | 333.3084 | 228.9181 | 85.8493 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1719 | 51.5923 | 163.6432 | 16.2657 | 19.5534 | 5.9185 | 163.6483 | 315.8677 | 235.417 | 313.755 | 209.3647
2012-10-31 10:56 | 23.9254 | 335.4409 | 255.0101 | 333.3053 | 228.9739 | 85.8423 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1718 | 51.5908 | 163.6345 | 16.2656 | 19.542 | 5.918 | 163.6397 | 315.8989 | 235.4681 | 313.7633 | 209.4319
2012-10-31 10:56 | 23.9254 | 335.4485 | 255.053 | 333.3281 | 229.0564 | 85.8556 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1717 | 51.59 | 163.6295 | 16.2656 | 19.526 | 5.9189 | 163.6347 | 315.9225 | 235.527 | 313.8021 | 209.5304
2012-10-31 10:56 | 23.9269 | 335.469 | 255.0623 | 333.3106 | 228.8024 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1716 | 51.5878 | 163.6157 | 16.2655 | 19.5034 | 5.9183 | 163.6209 | 315.9656 | 235.5589 | 313.8072 | 209.299
2012-10-31 10:56 | 23.9329 | 335.456 | 255.0566 | 333.3471 | 228.8713 | 85.866 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1715 | 51.5863 | 163.6068 | 16.2655 | 19.5335 | 5.9196 | 163.612 | 315.9225 | 235.5231 | 313.8136 | 209.3378
2012-10-31 10:56 | 23.9374 | 335.4224 | 255.0572 | 333.3439 | 229.0409 | 85.8568 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1715 | 51.5854 | 163.6013 | 16.2655 | 19.5661 | 5.919 | 163.6065 | 315.8563 | 235.4911 | 313.7778 | 209.4748
2012-10-31 10:56 | 23.9411 | 335.4337 | 255.1272 | 333.3438 | 228.8913 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1714 | 51.5839 | 163.5927 | 16.2654 | 19.5537 | 5.9183 | 163.5978 | 315.88 | 235.5735 | 313.7901 | 209.3376
2012-10-31 10:56 | 23.9381 | 335.4422 | 255.0774 | 333.3332 | 228.8687 | 85.8441 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1713 | 51.5826 | 163.5841 | 16.2655 | 19.5186 | 5.9181 | 163.5893 | 315.9236 | 235.5588 | 313.8146 | 209.3501
2012-10-31 10:56 | 23.9396 | 335.4627 | 255.1062 | 333.3499 | 229.0313 | 85.8458 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1713 | 51.5814 | 163.5783 | 16.2653 | 19.5602 | 5.9182 | 163.5835 | 315.9025 | 235.546 | 313.7897 | 209.4711
2012-10-31 10:56 | 23.9561 | 335.4564 | 255.1266 | 333.3664 | 228.8749 | 85.8608 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1712 | 51.5802 | 163.5707 | 16.2652 | 19.5767 | 5.9192 | 163.5759 | 315.8797 | 235.5499 | 313.7897 | 209.2982
2012-10-31 10:57 | 23.9486 | 335.4603 | 255.1113 | 333.3551 | 228.946 | 85.8568 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1711 | 51.579 | 163.5631 | 16.2652 | 19.5853 | 5.919 | 163.5683 | 315.875 | 235.526 | 313.7698 | 209.3607
2012-10-31 10:57 | 23.9539 | 335.4618 | 255.0815 | 333.3376 | 228.9198 | 85.8464 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.171 | 51.5776 | 163.5549 | 16.2652 | 19.6146 | 5.9183 | 163.5601 | 315.8472 | 235.4669 | 313.723 | 209.3052
2012-10-31 10:57 | 23.9516 | 335.4442 | 255.1845 | 333.3962 | 229.0237 | 85.8533 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.171 | 51.5762 | 163.5463 | 16.2652 | 19.5762 | 5.9187 | 163.5515 | 315.868 | 235.6083 | 313.82 | 209.4475
2012-10-31 10:57 | 23.9539 | 335.4922 | 255.1868 | 333.3262 | 229.2028 | 85.8429 | 0.014477 | 0.35941 | 0.005203 | 24.8265 | 3.1607 | 51.401 | 162.4654 | 16.2623 | 19.6026 | 5.918 | 162.4706 | 315.8896 | 235.5842 | 313.7236 | 209.6002
2012-10-31 10:57 | 23.9598 | 335.4334 | 255.181 | 333.3359 | 229.2284 | 85.8302 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1625 | 51.4288 | 162.6416 | 16.2623 | 19.6125 | 5.9171 | 162.6468 | 315.8209 | 235.5685 | 313.7234 | 209.6159
2012-10-31 10:57 | 23.9576 | 335.3855 | 255.1983 | 333.3261 | 228.8253 | 85.8325 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1629 | 51.4357 | 162.6834 | 16.2624 | 19.5943 | 5.9173 | 162.6886 | 315.7912 | 235.604 | 313.7318 | 209.231
2012-10-31 10:57 | 23.9598 | 335.3763 | 255.1342 | 333.3359 | 228.9257 | 85.8383 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1632 | 51.4414 | 162.7183 | 16.2626 | 19.6406 | 5.9177 | 162.7235 | 315.7357 | 235.4936 | 313.6953 | 209.2851
2012-10-31 10:57 | 23.9673 | 335.3952 | 255.1573 | 333.3548 | 229.0118 | 85.8371 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1635 | 51.4464 | 162.7494 | 16.2626 | 19.628 | 5.9176 | 162.7546 | 315.7672 | 235.5293 | 313.7268 | 209.3838
2012-10-31 10:57 | 23.977 | 335.4125 | 255.2216 | 333.3379 | 229.6937 | 85.8308 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1638 | 51.4521 | 162.7847 | 16.2627 | 19.6377 | 5.9172 | 162.7899 | 315.7748 | 235.5839 | 313.7002 | 210.056
2012-10-31 10:57 | 23.9696 | 335.3633 | 255.2494 | 333.3114 | 229.5408 | 85.8198 | 0.014436 | 0.35914 | 0.005185 | 24.8779 | 3.1642 | 51.4593 | 162.8285 | 16.2629 | 19.6183 | 5.9164 | 162.8337 | 315.745 | 235.6311 | 313.6931 | 209.9225
2012-10-31 10:57 | 23.974 | 335.3258 | 255.324 | 333.3653 | 229.9186 | 85.8302 | 0.014448 | 0.35902 | 0.005187 | 24.8493 | 3.1647 | 51.4667 | 162.8741 | 16.263 | 19.6468 | 5.9171 | 162.8793 | 315.679 | 235.6772 | 313.7185 | 210.2718

## Averaging
2012-10-31 10:56 | 23.9157 | 335.4198 | 254.9809 | 333.3184 | 229.09 | 85.8452 | 0.014448 | 0.3593 | 0.005191 | 24.8683 | 3.1719 | 51.5931 | 163.6476 | 16.2657 | 19.5403 | 5.9182 | 163.6528 | 315.8795
2012-10-31 10:56 | 23.9247 | 335.4211 | 254.9704 | 333.3084 | 228.9181 | 85.8493 | 0.014455 | 0.35925 | 0.005193 | 24.8533 | 3.1719 | 51.5923 | 163.6432 | 16.2657 | 19.5534 | 5.9185 | 163.6483 | 315.8677
2012-10-31 10:56 | 23.9254 | 335.4409 | 255.0101 | 333.3053 | 228.9739 | 85.8423 | 0.014458 | 0.35931 | 0.005195 | 24.8521 | 3.1718 | 51.5908 | 163.6345 | 16.2656 | 19.542 | 5.918 | 163.6397 | 315.8989
2012-10-31 10:56 | 23.9254 | 335.4485 | 255.053 | 333.3281 | 229.0564 | 85.8556 | 0.014461 | 0.35938 | 0.005197 | 24.8519 | 3.1717 | 51.59 | 163.6295 | 16.2656 | 19.526 | 5.9189 | 163.6347 | 315.9225
2012-10-31 10:56 | 23.9269 | 335.469 | 255.0623 | 333.3106 | 228.8024 | 85.8475 | 0.014452 | 0.35933 | 0.005193 | 24.8634 | 3.1716 | 51.5878 | 163.6157 | 16.2655 | 19.5034 | 5.9183 | 163.6209 | 315.9656
2012-10-31 10:56 | 23.9329 | 335.456 | 255.0566 | 333.3471 | 228.8713 | 85.866 | 0.014455 | 0.3594 | 0.005195 | 24.8632 | 3.1715 | 51.5863 | 163.6068 | 16.2655 | 19.5335 | 5.9196 | 163.612 | 315.9225
2012-10-31 10:56 | 23.9374 | 335.4224 | 255.0572 | 333.3439 | 229.0409 | 85.8568 | 0.014452 | 0.35934 | 0.005193 | 24.8644 | 3.1715 | 51.5854 | 163.6013 | 16.2655 | 19.5661 | 5.919 | 163.6065 | 315.8563
2012-10-31 10:56 | 23.9411 | 335.4337 | 255.1272 | 333.3438 | 228.8913 | 85.8464 | 0.014458 | 0.35933 | 0.005195 | 24.8531 | 3.1714 | 51.5839 | 163.5927 | 16.2654 | 19.5537 | 5.9183 | 163.5979 | 315.88
2012-10-31 10:56 | 23.9381 | 335.4422 | 255.0774 | 333.3332 | 228.8687 | 85.8441 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1713 | 51.5826 | 163.5841 | 16.2655 | 19.5186 | 5.9181 | 163.5893 | 315.9236
2012-10-31 10:56 | 23.9396 | 335.4627 | 255.1062 | 333.3499 | 229.0313 | 85.8458 | 0.014458 | 0.3594 | 0.005196 | 24.8581 | 3.1713 | 51.5814 | 163.5783 | 16.2653 | 19.5602 | 5.9182 | 163.5835 | 315.9025
2012-10-31 10:56 | 23.9561 | 335.4564 | 255.1266 | 333.3664 | 228.8749 | 85.8608 | 0.014461 | 0.35934 | 0.005196 | 24.8489 | 3.1712 | 51.5802 | 163.5707 | 16.2652 | 19.5767 | 5.9192 | 163.5759 | 315.8797
2012-10-31 10:57 | 23.9486 | 335.4603 | 255.1113 | 333.3551 | 228.946 | 85.8568 | 0.014458 | 0.35935 | 0.005196 | 24.8551 | 3.1711 | 51.579 | 163.5631 | 16.2652 | 19.5853 | 5.919 | 163.5683 | 315.875
2012-10-31 10:57 | 23.9539 | 335.4618 | 255.0815 | 333.3376 | 228.9198 | 85.8464 | 0.014461 | 0.35927 | 0.005195 | 24.8439 | 3.171 | 51.5776 | 163.5549 | 16.2652 | 19.6146 | 5.9183 | 163.5601 | 315.8472
2012-10-31 10:57 | 23.9516 | 335.4442 | 255.1845 | 333.3962 | 229.0237 | 85.8533 | 0.014461 | 0.35935 | 0.005197 | 24.8499 | 3.171 | 51.5762 | 163.5463 | 16.2652 | 19.5762 | 5.9187 | 163.5515 | 315.868
2012-10-31 10:57 | 23.9539 | 335.4922 | 255.1868 | 333.3262 | 229.2028 | 85.8429 | 0.014477 | 0.35941 | 0.005203 | 24.8265 | 3.1607 | 51.401 | 162.4654 | 16.2623 | 19.6026 | 5.918 | 162.4706 | 315.8896
2012-10-31 10:57 | 23.9598 | 335.4334 | 255.181 | 333.3359 | 229.2284 | 85.8302 | 0.014448 | 0.35933 | 0.005192 | 24.8703 | 3.1625 | 51.4288 | 162.6416 | 16.2623 | 19.6125 | 5.9171 | 162.6468 | 315.8209
2012-10-31 10:57 | 23.9576 | 335.3855 | 255.1983 | 333.3261 | 228.8253 | 85.8325 | 0.014452 | 0.35927 | 0.005192 | 24.8594 | 3.1629 | 51.4357 | 162.6834 | 16.2624 | 19.5943 | 5.9173 | 162.6886 | 315.7912
2012-10-31 10:57 | 23.9598 | 335.3763 | 255.1342 | 333.3359 | 228.9257 | 85.8383 | 0.014452 | 0.35918 | 0.005191 | 24.8534 | 3.1632 | 51.4414 | 162.7183 | 16.2626 | 19.6406 | 5.9177 | 162.7235 | 315.7357
2012-10-31 10:57 | 23.9673 | 335.3952 | 255.1573 | 333.3548 | 229.0118 | 85.8371 | 0.014445 | 0.3592 | 0.005189 | 24.8665 | 3.1635 | 51.4464 | 162.7494 | 16.2626 | 19.628 | 5.9176 | 162.7546 | 315.7672
2012-10-31 10:57 | 23.977 | 335.4125 | 255.2216 | 333.3379 | 229.6937 | 85.8308 | 0.014442 | 0.35917 | 0.005187 | 24.8696 | 3.1638 | 51.4521 | 162.7847 | 16.2627 | 19.6377 | 5.9172 | 162.7899 | 315.7748
2012-10-31 10:57 | 23.9696 | 335.3633 | 255.2494 | 333.3114 | 229.5408 | 85.8198 | 0.014436 | 0.35914 | 0.005185 | 24.8779 | 3.1642 | 51.4593 | 162.8285 | 16.2629 | 19.6183 | 5.9164 | 162.8337 | 315.745
Average:
2012-10-31 10:56 | 23.9458 | 335.4332 | 255.1111 | 333.3368 | 229.0351 | 85.8451 | 0.014455 | 0.3593 | 0.0051937 | 24.8573 | 3.1686 | 51.5358 | 163.2971 | 16.2645 | 19.5754 | 5.9182

## Calibration Points
Date | T_Board | T_Mica | T_GlassIn | T_Well | T_GlassOut | Pressure | Current Blue | Voltage Blue | Power Blue | Impedance Blue | Current Red | Voltage Red | Power Red | Impedance Red | T_Ambient | Pressure | Combined Power
2012-10-30 22:56 | 26.3006 | 22.2722 | 22.3146 | 22.1977 | 22.0883 | 50.1414 | 0.0067254 | 0.32633 | 0.0021949 | 48.5215 | 0.048708 | 0.8813 | 0.042926 | 18.0934 | 22.0032 | 3.4567 | 0.045121
2012-10-30 23:41 | 25.9778 | 23.4912 | 23.1159 | 23.3837 | 22.844 | 50.0417 | 0.0067255 | 0.32628 | 0.0021943 | 48.5144 | 0.14194 | 2.3685 | 0.33619 | 16.687 | 21.7572 | 3.4499 | 0.33838
2012-10-31 00:26 | 25.8998 | 39.9124 | 35.3015 | 39.8588 | 34.1042 | 51.7042 | 0.0067611 | 0.32691 | 0.0022103 | 48.3519 | 0.49801 | 8.0466 | 4.0073 | 16.1575 | 21.5653 | 3.5645 | 4.0095
2012-10-31 01:11 | 25.9235 | 68.8937 | 56.6164 | 68.5716 | 53.4447 | 54.8188 | 0.0067834 | 0.32804 | 0.0022253 | 48.3599 | 0.85432 | 13.719 | 11.7204 | 16.0584 | 21.3698 | 3.7792 | 11.7226
2012-10-31 01:56 | 26.0045 | 86.3307 | 69.6046 | 85.8383 | 65.1368 | 56.6394 | 0.0068019 | 0.32886 | 0.002237 | 48.3487 | 1.0319 | 16.5407 | 17.0688 | 16.0289 | 21.3452 | 3.9047 | 17.0711
2012-10-31 02:41 | 25.8896 | 105.0481 | 83.4589 | 104.2975 | 77.5982 | 58.6074 | 0.01434 | 0.3494 | 0.0050102 | 24.3661 | 1.2177 | 19.3881 | 23.6091 | 15.9217 | 21.15 | 4.0404 | 23.6141
2012-10-31 03:26 | 25.6398 | 124.7363 | 98.0737 | 123.7737 | 90.6777 | 60.6806 | 0.014346 | 0.35021 | 0.005024 | 24.4121 | 1.3965 | 22.2218 | 31.032 | 15.9129 | 20.8953 | 4.1833 | 31.0371
2012-10-31 04:11 | 25.538 | 144.8042 | 112.9978 | 143.5766 | 104.0425 | 62.8485 | 0.014365 | 0.35113 | 0.0050441 | 24.4427 | 1.5746 | 25.0446 | 39.4353 | 15.9054 | 20.6545 | 4.3328 | 39.4404
2012-10-31 04:56 | 25.1766 | 165.4201 | 128.4312 | 164.0241 | 117.7629 | 65.1616 | 0.014368 | 0.35195 | 0.0050567 | 24.4958 | 1.7537 | 27.8861 | 48.9036 | 15.9014 | 20.543 | 4.4923 | 48.9086
2012-10-31 05:41 | 25.0395 | 186.2466 | 144.014 | 184.6792 | 131.6922 | 67.4717 | 0.01438 | 0.3529 | 0.0050747 | 24.5409 | 1.9295 | 30.6791 | 59.1961 | 15.8998 | 20.3455 | 4.6515 | 59.2011
2012-10-31 06:26 | 24.8292 | 207.4367 | 159.2236 | 205.6957 | 145.1846 | 69.8718 | 0.014384 | 0.35378 | 0.0050888 | 24.5948 | 2.1092 | 33.5326 | 70.7283 | 15.898 | 20.181 | 4.817 | 70.7334
2012-10-31 07:11 | 24.5823 | 229.0252 | 174.9768 | 227.213 | 159.0132 | 72.3681 | 0.014392 | 0.35468 | 0.0051046 | 24.6433 | 2.2882 | 36.3655 | 83.2132 | 15.8923 | 20.0227 | 4.9891 | 83.2183
2012-10-31 07:56 | 24.4615 | 250.2613 | 190.6122 | 248.4488 | 172.4675 | 74.8679 | 0.014395 | 0.3555 | 0.0051175 | 24.696 | 2.4616 | 39.1497 | 96.3707 | 15.9043 | 20.0004 | 5.1614 | 96.3758
2012-10-31 08:41 | 24.2663 | 271.1312 | 206.5572 | 269.3298 | 186.6529 | 77.3995 | 0.014418 | 0.35656 | 0.0051408 | 24.7311 | 2.6337 | 42.0437 | 110.7293 | 15.9639 | 19.8158 | 5.3359 | 110.7344
2012-10-31 09:26 | 24.1601 | 310.1735 | 235.8897 | 308.2195 | 212.2242 | 82.4132 | 0.014439 | 0.35824 | 0.0051725 | 24.811 | 2.9556 | 47.7049 | 140.9987 | 16.1403 | 19.7159 | 5.6816 | 141.0039
2012-10-31 10:56 | 23.9458 | 335.4332 | 255.1111 | 333.3368 | 229.0351 | 85.8451 | 0.014455 | 0.3593 | 0.0051937 | 24.8573 | 3.1686 | 51.5358 | 163.2971 | 16.2645 | 19.5754 | 5.9182 | 163.3023
|  | T_Mica_Rise | T_GlassIn_Rise | T_Well_Rise | T_GlassOut_Rise
|  | 0.26902 | 0.31142 | 0.19458 | 0.085171
|  | 1.734 | 1.3587 | 1.6265 | 1.0868
|  | 18.3471 | 13.7362 | 18.2935 | 12.5389
|  | 47.5239 | 35.2466 | 47.2018 | 32.0749
|  | 64.9855 | 48.2594 | 64.4931 | 43.7916
|  | 83.8981 | 62.3089 | 83.1475 | 56.4482
|  | 103.841 | 77.1784 | 102.8784 | 69.7824
|  | 124.1496 | 92.3432 | 122.9221 | 83.388
|  | 144.8771 | 107.8882 | 143.481 | 97.2198
|  | 165.9011 | 123.6685 | 164.3337 | 111.3467
|  | 187.2557 | 139.0427 | 185.5148 | 125.0036
|  | 209.0025 | 154.9541 | 207.1903 | 138.9905
|  | 230.261 | 170.6118 | 228.4484 | 152.4672
|  | 251.3154 | 186.7414 | 249.514 | 166.8371
|  | 290.4576 | 216.1738 | 288.5036 | 192.5082
|  | 315.8578 | 235.5357 | 313.7613 | 209.4597